## DS thiết bị công khai giá
DANH SÁCH THIẾT BỊ CÔNG KHAI GIÁ Ngày 13/07/2021
Tổng số 8674
STT | Nhóm thiết bị (*) | Họ thiết bị | Tên chung của thiết bị (*) | Tên thương mại (*) | Model (*) | Hãng sản xuất (*) | Nước sản xuất (*) | Hãng chủ sơ hữu (*) | Nước chủ sở hữu (*) | Năm sản xuất (*) | Công ty nhập khẩu/địa chỉ | Xuất xứ | Nhóm TTBYT (TT14/2020/TT-BYT) | Phân loại TTB theo mức độ rủi ro * | Giấy phép lưu hành | Giá | Xác nhận công khai giá | Đơn vị tính * | VAT | Ngày bắt đầu hiệu lực * | Ngày hết hiệu lực * | Thông tin chung về thiết bị * | Cấu hình cơ bản * | Cấu hình nâng cao | Thông số, chỉ tiêu kỹ thuật * | Các dịch vụ đi kèm | Linh kiện, vật tư thay thế | Vật tư, hóa chất tiêu hao | Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa | Các dịch vụ kỹ thuật khác | Người tạo | Ngày tạo | Người sửa | Ngày sửa
1 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | N/A | Symmetry Surgical, Inc | Séc,Đức,Pakistan,Thổ Nhĩ Kỳ,Mỹ | Symmetry Surgical, Inc | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | Đức | Nhóm 4 |  |  | 880000000 | t | Bộ | true | 2021-05-04 | 2022-05-04 | <p>Hãng chủ sở hữu: Medin - Séc và Symmetry - Mỹ</p><p>Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa khoảng 79 mục, 183 chi tiết</p> | <p> - Hộp hấp</p><p> - Kẹp săng</p><p> - Kẹp gạc</p><p> - Cán dao</p><p> - Kéo</p><p> - Nhíp</p><p> - Kẹp mô</p><p> - Kẹp ruột</p><p> - Kẹp cầm máu</p><p> - Kẹp phẫu tích</p><p> - Kẹp sỏi</p><p> - Ống hút</p><p> -&nbsp;Banh</p><p> - Kẹp mang kim</p><p> - Que nong niệu đạo</p><p> - Thìa nạp sỏi mật</p><p> </p> |  | <p>Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa khoảng 79 mục, 183 chi tiết</p> | <p>Bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-04 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-05
2 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy cắt tiêu bản | Máy cắt vi phẫu mô tế bào | HM 340E | Thermo Fisher Scientific (Shanghai) | Trung Quốc | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 703000000 | t | Cái | true | 2021-05-13 | 2021-12-20 | <ul><li>Thiết bị cắt mô tế bào, cắt mỏng các khối mô tế bào thành các lát cắt mỏng từ 0.5 µm</li><li>Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</li></ul> | <p>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>Giá kẹp dao: 01</p><p>Giá kẹp mẫu cassette: 01</p><p>Bộ dụng cụ tiêu chuẩn: 01</p><p>Bao che bụi</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ.</p> |  | <ul><li><span style="color: black;">Bảng điều khiển có thể tháo rời có thể được đặt ở hai bên của thiết bị</span></li><li><span style="color: black;">Bảng điều khiển có bàn phím và nút bấm đa chức</span></li><li><span style="color: black;">Dễ dàng chuyển đổi giữa các cài đặt độ dày cắt thô và cắt tinh</span></li><li><span style="color: black;">Chức năng nhớ vị trí cắt</span></li><li><span style="color: black;">Nạp mẫu cắt bằng động cơ</span></li><li><span style="color: black;">Lùi mẫu cắt (có thể tắt)</span></li><li><span style="color: black;">Khoảng di chuyển mẫu cắt theo chiều dọc 72 mm </span></li><li><span style="color: black;">Khoảng di chuyển mẫu cắt theo chiều ngang 28 mm</span></li><li><span style="color: black;">Phạm vi độ dày cắt tinh: 0,5-100 μm</span></li><li><span style="color: black;">Phạm vi độ dày cắt thô: 5-500 μm</span></li><li><span style="color: black;">Khay chứa rác thải có thể tháo rời</span></li><li><span style="color: black;">Điện thế: 100-240 V, 50/60 Hz</span></li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-05-13
3 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thùng nấu sáp (Paraffin) điều trị giảm đau | PN39.1 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 50600000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>Thùng nấu sáp (Paraffin) điều trị giảm đau&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | <p>- Chất liệu : inox 304</p><p>- KT thùng&nbsp;: 50x35x 30cm (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT phủ bì : 85x45x 82cm (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;</p><p>- Bộ điều khiển:&nbsp;Điện nguồn 220V. Điện trở 2000W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Role nhiệt có biên độ điều khiễn từ 0 - 200 độ (chỉ sử dụng từ 30 -100 độ )&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Dung tích 50 lít, có nắp đậy&nbsp;</p><p>- Có xe đẩy 4 bánh khóa trung tâm. Sáp và dầu pha sẵn.&nbsp;</p> |  | <p><strong style="color: rgb(0, 112, 192);"><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p><strong><u>&nbsp;</u></strong></p><p>- Chất liệu: võ thùng và chân đế được làm bằng inox 304 - không gỉ.</p><p>- Kích thước thùng : 50x35x 30cm (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Kích thước phủ bì: 85x45x 82cm (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Bộ điều khiển: Nhập khẩu chính hãng.</p><p>- &nbsp;Điện nguồn 220V.&nbsp;Điện trở 2000W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Role nhiệt có biên độ điều khiễn từ 0 - 200 độ. </p><p>- Dung tích thùng 50 lít, có nắp đậy, có van xả.</p><p>- Chế độ ủ: Tự động kích hoạt bật hoặc tắt để duy trì độ nóng mong muốn. </p><p>- Chế độ&nbsp;bật tắt tự động cũng giúp sản phẩm được an toàn và tiết kiệm điện.</p><p>- Phụ kiện và vật tư đi kèm: Có xe đẩy, 4 bánh có khóa trung tâm. Sáp và dầu pha sẵn 30 lít.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
4 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang răng toàn cảnh | Máy X Quang nha khoa | ORTHOPHOS S 2D | Sirona Dental Systems GmbH | Đức | Sirona Dental Systems GmbH | Đức |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 1 |  |  | 1445000000 | t | Chiếc | false | 2021-03-04 | 2021-06-30 | <p><strong>MÁY X QUANG NHA KHOA</strong></p><p>Model: ORTHOPHOS S 2D</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-11-13 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-06-21
5 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật tủy, cổ | N/A | Symmetry Surgical, Inc | Trung Quốc,Đức,Pakistan,Thổ Nhĩ Kỳ,Mỹ | Symmetry Surgical, Inc | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | Đức | Nhóm 4 |  |  | 1200000000 | t | Bộ | true | 2021-05-04 | 2022-05-04 | <p>Hãng chủ sở hữu: Medtronic - Mỹ và Symmetry - Mỹ</p><p>Bộ dụng cụ phẫu thuật tủy, cổ khoảng 47 mục, 57 chi tiết</p> | <p> - Hộp hấp</p><p> - Gouge gặm xương</p><p> - Đục</p><p> - Banh tổ chức</p><p> - Curette</p><p> - Kerrison</p><p> - Kìm gặm đĩa đệm</p><p> - Bộ banh cổ trước</p><p> </p> |  | <p>Bộ dụng cụ phẫu thuật tủy, cổ khoảng 47 mục, 57 chi tiết</p> | <p>Bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-04 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-05
6 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Tay Khoan Nha Khoa | T3 mini Midwest | Sirona Dental Systems GmbH | Đức | Sirona Dental Systems GmbH | Đức |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 17293500 | t | Chiếc | false | 2021-03-05 | 2021-06-30 | <p>TAY KHOAN NHA KHOA</p><p>Model: T3 mini Midwest</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-01 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-03-05
7 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết động xâm lấn | Máy đo huyết động xâm lấn | Máy đo huyết động HemoSphere- HemoSphere Advance Monitoring Platform | HemoSphere Advance Monitoring Platform | Edwards Lifesciences | Mỹ | Edwards Lifesciences | Mỹ |  | Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 3600000000 | t | Bộ | false | 2021-06-15 | 2022-12-31 | <p>Máy đo huyết động tiên tiến HemoSphere là loại máy do guyết động ít xâm lấn avf không xâm lấn kết hợp. Máy bao gồm các mô-đun có thể tháo lắp dễ dàng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của bệnh viện</p> | <p>Máy bao gồm 1 Monitor và các bộ Mô-dun dùng cho các loại sensor, catheter được sản xuất bởi hãng Edwards. Đi kèm là các cáp nối với từng mô-đun</p> |  | <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cân nặng: 10 lb (4.5kg)</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: Cao 11.7 in (297 mm), Rộng 12.4 in (315 mm), Sâu 5.56 in (141 mm)</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình: Độ rộng 12.1 in (307 mm), độ phận giải : 1024 x 768 LCD, màn hình cảm ứng điện dung</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ điều hành: Windows 7 embedded</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 2 cổng nối USB: 1 cái ở mặt sau và một cái ở mặt bên</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cổng nối HDMI và cổng nối Ethernet RJ-45</p> | <p>BẢo hành 1 năm </p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) | 2021-06-15 | Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) | 2021-06-15
8 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy cắt tiêu bản lạnh | Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào | HM525 NX | Thermo Fisher Scientific (Shanghai) | Trung Quốc | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 1500000000 | t | Cái | true | 2021-05-13 | 2021-12-20 | <p>Thiết bị cắt mô tế bào sinh thiết khẩn cấp&nbsp;</p> | <p>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>Giá kẹp dao: 01</p><p>Giá kẹp mẫu: 01</p><p>Hóa chất – vật tư sử dụng ban đầu: 01 bộ</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ</p> |  | <p>Màn hình điều khiển dạng cảm ứng</p><p>Điều chỉnh độ chiếu sáng buồng làm việc</p><p>Lập trình chương trình khử trùng</p><p>Lập trình chương trình xả đông</p><p>Có thể tải dữ liệu về qua ngõ giao tiếp USB</p><p>Tay quay có thể khóa </p><p>Có 27 Vị trí làm lạnh (Cryobar), 4 vị trí làm lạnh nhanh</p><p>Nhiệt độ làm lạnh nhanh: -55<sup>o</sup>C</p><p>Nhiệt độ buồng: -35<sup> o</sup>C </p><p>Lùi mẫu cắt: 20 µm</p><p>Phạm vi độ dày lát cắt thô: 1-500 µm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-05-13
9 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim | ECG-3 PLUS | Advanced Instrumentations, Inc. | Mỹ | Advanced Instrumentations, Inc. | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 60000000 |  | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2020-11-12 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2020-12-31
10 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy gây mê | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê giúp thở | DAMECA AX500 | Dameca A/S | Đan Mạch | Dameca A/S | Đan Mạch |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 1400000000 | t | Cái | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Dameca AX500 gọn nhẹ phù hợp cho sự phát triển trong môi trường phẫu thuật. Dựa vào thiết kế gọn nhẹ có nghĩa là máy có thể được vận hành từ vị trí đứng hoặc vị trí ngồi, giúp máy linh hoạt khi không gian bị giới hạn. Máy có thể giảm chiều cao cho phép gắn máy monitor theo dõi bệnh nhân – tiết kiệm không gian.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-10-21 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2021-04-05
11 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ vén mổ cột sống thắt lưng đường bên | N/A | Symmetry Surgical, Inc | Đức,Mỹ | Symmetry Surgical, Inc | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | Đức | Nhóm 3 |  |  | 550000000 | t | Bộ | true | 2021-05-04 | 2022-05-04 | <p>Bộ dụng cụ vén mổ cột sống thắt lưng đường bên khoảng 12 mục, 22 chi tiết</p> | <p>Bộ dụng cụ vén mổ cột sống thắt lưng Bookwalter gồm các thành phần chính bao gồm: cột trụ gắn bàn mổ, thanh nối ngang, chấu nối cột trụ với thanh nối ngang, vòng banh có khấc, chốt tự giữ gá lưỡi banh vào vòng banh và các lưỡi banh các cỡ</p> |  | <p> Bộ dụng cụ vén mổ cột sống thắt lưng đường bên khoảng 12 mục, 22 chi tiết</p> | <p>Bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-04 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-04
12 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số | XP Series | I.G Medical Technology and Electronics GmbH | Đức | I.G Medical Technology and Electronics GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | Đức | Nhóm 3 |  |  | 295000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-08 | 2021-12-31 | <p><strong>MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 7 THÔNG SỐ</strong></p><p>Model: XP Series. </p><p>Hãng sản xuất: I&amp;G Medical – Germany. </p><p>Xuất xứ máy chính: Germany.<strong> </strong></p><p>Xuất xứ phụ kiện: Germany, China…</p><p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO: 13485, CE.</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính màn hình ≥ 12 inch: 01 cái.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số đo ECG: 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số đo nhịp thở (Resp): 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số đo SpO2: 01 bộ. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số đo nhịp mạch (PR): 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số đo nhiệt độ (Term): 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số đo huyết áp không xâm lấn (NIBP): 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số đo huyết áp xâm lấn (IBP): 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in tích hợp trong máy: 01 cái.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc sử dụng ≥ 10 giờ: 01 cái. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện lắp đặt: 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</p> |  | <p>-&nbsp;Màn hình màu TFT 10 inch, độ phân giải 1024x768 pixels.</p><p>-&nbsp;Các thông số theo dõi gồm: ECG, Resp, PR, SpO2, NIBP, Temp.</p><p>-&nbsp;Dùng để theo dõi người lớn, trẻ em và sơ sinh.</p><p><strong><em>1.&nbsp;&nbsp;Theo dõi ECG:</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Chuẩn tín hiệu vào:05 dây điện cực ECG</p><p>-&nbsp;&nbsp;Lựa chọn đạo trình chuẩn:I, II, III, aVR, aVL, aVF, V.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Dải đo: Người lớn: 15-300 bpm. Nhi, sơ sinh: 15 – 350 bpm.</p><p><strong><em>2.&nbsp;&nbsp;Theo dõi nhịp thở (RESP):</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo trở kháng xuyên ngực.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Vị trí đo: Lead I và Lead II.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Độ nhạy sóng: x1/4, x1/2, x1, x2, x4, tự động.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tốc độ in: 6.25, 12.5, 25 mm/s.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 1rpm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Báo động ngạt: tắt, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 giây.</p><p><strong><em>3.&nbsp;&nbsp;Theo dõi SpO2:</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Theo dõi thông số SpO2 và nhịp mạch (PR).</p><p>-&nbsp;&nbsp;Dãi đo SpO2: 0-100%.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 1%.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thời gian cập nhật dữ liệu: 01 giây.</p><p><strong><em>4.&nbsp;&nbsp;Theo dõi PR</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Dãi nhịp thở: 25-250 bpm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 1bpm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Đo chính xác PR: ± 1bpm hoặc ±1%.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thời gian trung bình của 08 nhịp mạch gần nhất.</p><p><strong><em>5.&nbsp;&nbsp;Huyết áp không xâm lấn (NIBP)</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo: dao động với chu trình xả theo bước.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phạm vi đo áp suất: 0 ~ 300 mmHg.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: ± 3 mmHg.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chế độ làm việc: bằng tay, tự động, nhanh.</p><p><strong><em>6.&nbsp;&nbsp;Theo dõi Nhiệt độ (TERM):&nbsp;</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Số kênh: 02 kênh.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Dải đo: 0-500C</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo: phương pháp cảm biến nhiệt điện trở.</p><p><strong><em>Huyết áp xâm lấn (IBP)</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo: trực tiếp xâm lấn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Dịch chuyển thể tích: &lt;0.04 mm3/100mmHg</p><p>-&nbsp;&nbsp;Dải đo: -50 ⁓ 350 mmHg. &nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2021-01-08 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2021-01-08
13 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy đốt khối u | Máy đốt khối u bằng sóng cao tần | Hệ thống điều trị các khối u, phì đại lành tính tiền liệt tuyến bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao (HIFU) | Sonablate 500 | SonaCare Medical | Mỹ | SonaCare Medical | Mỹ | ["2021"] | Công ty cổ phần thiết bị công nghệ Nam Phong | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 25000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-07-09 | 2022-07-09 | <p><strong style="color: rgb(0, 0, 0);">SONABLATE HIFU- HỆ THỐNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT BẰNG SÓNG SIÊU ÂM HỘI TỤ CƯỜNG ĐỘ CAO (HIFU)</strong></p><p><br></p><p>Công nghệ siêu âm hội tụ xâm lấn tối thiểu:&nbsp;Sử dụng sóng siêu âm (đặt trong trực tràng) tập trung vào mô đích của cơ thể để phá hủy tế bào ung thư bằng nhiệt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là công ty đầu tiên có được sự cho phép 510(K) từ FDA cho một thiết bị cắt bỏ mô</p><p>tuyến tiền liệt</p><p>&nbsp;</p><p>1. Nguyên tắc hoạt động:</p><p>+ Năng lượng hội tụ tập trung vào một điểm riêng biệt</p><p>+ Năng lượng làm tăng nhiệt độ tại điểm tập trung (điểm đích) làm phá hủy nhu mô</p><p>(mô đích)</p><p>+ Sử dụng trong Chẩn đoán bệnh: Dùng bước sóng 1- 20MHz (sóng siêu âm/cao</p><p>tần)</p><p>+ Sử dụng trong điều trị (phẫu thuật): Dùng bước sóng 1- 5MHz</p><p>&nbsp;</p><p>2. Đặc điểm của phương pháp HIFU:</p><p>§&nbsp;Năng lượng của sóng siêu âm được hấp thu và chuyển thành nhiệt trong vùng</p><p>hội tụ (nhu mô đích)</p><p>§&nbsp;Sự gia tăng nhiệt độ phụ thuộc vào hệ số hấp thụ của mỗi mô (tổ chức cơ</p><p>thể) và đáp ứng nhiệt của mô</p><p>§&nbsp;Đáp ứng sinh học phụ thuộc vào nhiệt độ (tối đa có thể chịu được) và thời</p><p>gian tiếp xúc (liều lượng nhiệt)</p><p>§&nbsp;Sự gia tăng nhiệt độ đến đủ có thể làm tan chảy màng lipid, biến tính protein,</p><p>gây ra tổn thương tế bào nội mô mạch máu, và cuối cùng dẫn đến hoại tử</p><p>đông của nhu mô tổ chức.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Tính năng của Sonablate:</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Target: Nhắm trúng đích từng mô riêng biệt bằng việc kết hợp hình ảnh siêu âm, MRI, và các công cụ tinh vi hỗ trợ cho việc lên phương án điều trị</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Treat: Điều trị mô đích với độ chính xác cao đồng thời bảo tồn các mô xung quanh</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Track: Theo dõi kết quả thủ thuật bằng hình ảnh siêu âm được cập nhật theo thời gian thực cùng với phần mềm theo dõi sự thay đổi ở các mô.</p> | <p>Hệ thống máy điều trị các khối u, phì đại lành tính tuyến tiền liệt bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao HIFU và bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo bao gồm:</p><p>- Máy chính Cái 01</p><p>- Hệ thống làm mát Bộ 01</p><p>- Đầu dò cắt tuyến tiền liệt qua trực tràng có chức năng phát sóng</p><p>siêu âm tái tạo ảnh Cái 02</p><p>- Phần mềm bản quyền Bộ 01</p><p>- Giá đỡ đầu điều trị Cái 01</p><p>- Bộ chỉnh đa trục cho giá đỡ đầu điều trị Bộ 01</p><p>- Hướng dẫn sử dụng Bộ 01</p> | [7 empty] | Công ty cổ phần thiết bị công nghệ Nam Phong | 2021-07-09 | Công ty cổ phần thiết bị công nghệ Nam Phong | 2021-07-09
14 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy cắt tiêu bản lạnh | Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào | CRYOSTAR NX50 | Thermo Fisher Scientific (Shanghai) | Trung Quốc | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 2169000000 | t | Cái | true | 2021-05-13 | 2021-12-20 | <p>Thiết bị cắt mô tế bào sinh thiết khẩn cấp</p> | <p>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>Giá kẹp dao: 01</p><p>Giá kẹp mẫu: 01</p><p>Hóa chất – vật tư sử dụng ban đầu: 01 bộ</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ</p> |  | <p>Màn hình điều khiển dạng cảm ứng</p><p>Tích hợp điều chỉnh độ cao (32-44 in / 82-112 cm)</p><p>Điều chỉnh độ chiếu sáng buồng làm việc</p><p>Lập trình chương trình khử trùng</p><p>Lập trình chương trình xả đông</p><p>Có thể tải dữ liệu về qua ngõ giao tiếp USB</p><p>Tay quay có thể khóa </p><p>Có 18 Vị trí làm lạnh (Cryobar), 1 vị trí làm lạnh nhanh</p><p>Nhiệt độ làm lạnh nhanh: -57<sup>o</sup>C</p><p>Nhiệt độ buồng: &lt;-25 ° C</p><p>Nhiệt độ giá kẹp dao: cài đặt được</p><p>Lùi mẫu cắt: 20 µm</p><p>Phạm vi độ dày lát cắt thô: 0.5-500 µm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-05-13
15 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy cắt tiêu bản lạnh | Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào | HM525 NX UV | Thermo Fisher Scientific (Shanghai) | Trung Quốc | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 1537000000 | t | Cái | true | 2021-05-13 | 2021-12-20 | <p>Thiết bị cắt mô tế bào sinh thiết khẩn cấp&nbsp;</p> | <p>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>Giá kẹp dao: 01</p><p>Giá kẹp mẫu: 01</p><p>Hóa chất – vật tư sử dụng ban đầu: 01 bộ</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ.</p> |  | <p>Màn hình điều khiển dạng cảm ứng</p><p>Điều chỉnh độ chiếu sáng buồng làm việc</p><p>Lập trình chương trình khử trùng</p><p>Lập trình chương trình xả đông</p><p>Có thể tải dữ liệu về qua ngõ giao tiếp USB</p><p>Tay quay có thể khóa </p><p>Có 27 Vị trí làm lạnh (Cryobar), 4 vị trí làm lạnh nhanh</p><p>Nhiệt độ làm lạnh nhanh: -55<sup>o</sup>C</p><p>Nhiệt độ buồng: -35<sup> o</sup>C </p><p>Lùi mẫu cắt: 20 µm</p><p>Phạm vi độ dày lát cắt thô: 1-500 µm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-05-13
16 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Hệ thống CAD/CAM | Máy lấy dấu răng nha khoa | Trios 3 | 3Shape A/S | Ba Lan | 3Shape A/S | Đan Mạch | ["2020"] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 2050500000 | t | Cái | false | 2021-03-26 | 2021-12-31 | <p>Máy quét trong miệng nhanh và dễ dàng với công nghệ quét cho hình ảnh màu thật.</p><p>Độ chính xác được chứng nhận : Độ chính xác cao giúp đảm bảo độ khít sát tối ưu và kết quả điều trị lâm sàng vượt trội .Đảm bảo kết quả điều trị tối ưu và phù hợp với bệnh nhân.</p><p>Máy đảm bảo độ chính xác của thiết bị trong mọi chỉ định (phục hình đơn lẻ, phần tư hàm và toàn hàm)</p><p>Đáp ứng được mọi chỉ định điều trị trong nha khoa</p><p>Giải pháp mở và linh hoạt</p> | <p>Máy quét:&nbsp;01 máy</p><p>USB dongle phần mềm Scan : 01 cái Bộ nguồn: 01 cái</p><p>HDSD : 1 bộ</p> | <p>TÙY CHỌN THÊM (Options):</p><p>- Phần mềm TRIOS Design Studio</p><p>- Phần mềm Implant Studio</p><p>- Phần mềm Clear Aligner Studio</p><p>- Phần mềm Spint Studio</p><p><span style="color: transparent; background-color: initial;">/-s</span></p><p class="ql-align-center"><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p>Độ tin cậy thực nghiệm: 6.9 ± 0.9 (mão/ cầu &lt; 4 đơn vị) 26.1 ± 3.8 (toàn bộ cung hàm) ±5%</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-03-26 | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-06-22
17 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy đo chiều dài ống tuỷ | Máy đo chiều dài ống tủy | PROPEX PIXI APEX LOCATOR | Maillefer Instruments Holding S.A.R.L. | Thụy Sĩ | Maillefer Instruments Holding S.A.R.L. | Thụy Sĩ |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 14972685 | t | Bộ | false | 2021-05-14 | 2021-10-30 | <p>Máy đo chiều dài ống tủy</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-05-14 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-05-14
18 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, hóa chất chuyên dụng | Tủ lạnh 2 - 14 độ C, ≥ 340 lít | MPR-S313-PK | PHC Corporation | Nhật Bản | PHC Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | Nhật Bản | Nhóm 6 |  |  | 176000000 | t | Cái | true | 2021-04-19 | 2021-12-31 | <ul><li>Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485</li></ul> | <ul><li class="ql-align-justify">Máy chính: 01 cái</li><li class="ql-align-justify">Giá đỡ mẫu: 05 cái</li><li class="ql-align-justify">Chìa khóa tủ: 01 bộ</li></ul><p><br></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-04-19 | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-04-26
19 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy khoan đa năng | Hệ thống khoan tốc độ cao dùng trong phẫu thuật Tai Mũi Họng | P200-CU-230 | Nakanishi Inc. | Nhật Bản | Nakanishi Inc. | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2350000000 | t | Bộ | true | 2021-04-19 | 2022-04-19 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng.</p> |  |  | <p>Chi tiết như cấu hình đính kèm.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2021-04-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2021-04-19
20 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở Bi-PAP, CPAP | Máy thở không xâm lấn | Vivo 1 | Breas Medical AB | Thụy Điển | Breas Medical AB | Thụy Điển | ["2020"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 125000000 | t | Cái | true | 2021-06-22 | 2022-06-22 | <p><span style="color: rgb(15, 20, 32);">Vivo 1 là máy thở thế hệ mới được thiết kế để hỗ trợ thông&nbsp;khí&nbsp;không xâm lấn và thoải mái cho bệnh nhân không phụ thuộc bị suy hô hấp mãn tính. Giao diện trực quan đảm bảo dễ sử dụng. Một bộ chế độ toàn diện và khả năng giám sát rộng rãi cho phép linh hoạt, giúp cho máy thở trở thành một lựa chọn hoàn hảo cho nhiều bệnh nhân.</span></p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Bộ dây thở: 02 bộ</p><p>Bình làm ẩm: 02 cái</p><p>Mặt nạ thở: 02 cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh: 01 Bộ</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt rút gọn: 01 Bộ</p> |  | <p>"Máy chính gồm các mode thở:</p><p>PSV: Thông khí hỗ trợ áp lực</p><p>CPAP: Áp lực đường thở dương liên tục</p><p>S: Thông khí tự thở.</p><p>S/T:Thông khí tự thở có chu kỳ thời gian"</p><p>"Đặc điểm kỹ thuật chính:</p><p>Sử dụng cho trẻ em từ 10 kg đến người lớn.</p><p>Gọn nhẹ: Một máy – Ba chế độ, Trọng lượng nhẹ, nguyên khối, Bình làm ẩm tích hợp&nbsp;</p><p>Thích ứng tốt: Chế độ thở rộng, Người lớn và trẻ em (&gt;10kg), Giao diện trực quan, Dữ liệu điều trị mở rộng, sử dụng ở Bệnh viện và tại nhà.</p><p>Khả năng kết nối: có thể kết nối giải pháp chăm sóc của</p><p>điện toán đám mây</p><p>Dữ liệu từng nhịp thở đòi hỏi với độ chính xác cao.</p><p>Giao tiếp thuận tiện giữa bệnh nhân và đội ngũ chăm sóc</p><p>Cảnh báo phù hợp dựa trên nhu cầu của bệnh nhân.</p><p>Độ ồn thấp 30 dB(A)</p><p>Cân nặng nhẹ 1.6 kg"</p><p>"Các cài đặt (Setting):</p><p>Chế độ thở: PSV, CPAP, S, S/T</p><p>Sử dụng hoạt động: Tại nhà, Bệnh viện.</p><p>Áp lực thở vào: 4 - 30 cm H2O</p><p>Áp lực thở ra: 2 - 20 cm H2O</p><p>CPAP: 4 - 20 cm H2O</p><p>Tần số thở: 0 - 40 nhịp/phút</p><p>Thời gian thở vào: 0.3 - 3 giây</p><p>Thời gian tăng áp lực: 1- 9</p><p>Trigger thở vào: 1- 9</p><p>Trigger thở ra: 1- 9</p><p>Thời gian thở vào tối thiểu: Tắt, 0.3 - 3giây</p><p>Thời gian thở vào tối đa: Tắt, 0.3 - 3giây</p><p>Thể tích cài đặt: 100 - 1500mlít</p><p>Thời gian tăng áp lực: Tắt, 10 - 60phút</p><p>Thời gian giảm áp lực: Tắt, 10 - 60phút</p><p>Chỉnh áp lực tăng: 2 - 20 cm H2O</p><p>Làm ẩm: Tắt, mức 1- 5</p><p>Điện trở nhiệt: Tắt, mức 1- 5"</p><p>"Các hiển thị (Monitoring):</p><p>Hiển thị dạng số: Áp lực đỉnh, Áp lực EPAP, Độ rò rỉ, Thông khí phút, Thể tích khí lưu thông, % thể tích khí mục tiêu, Tần số thở tổng, Nhịp tự thở, % tự thở, Tỉ lệ thời gian thở vào/thở ra, Thời gian thở vào, Thời gian tăng áp lực."</p><p>"Nguồn cung cấp (power supplies):</p><p>Nguồn AC: 100 - 240 V AC</p><p>Cổng kết nối nguồn ắc qui dự phòng bên ngoài 24VDC"</p><p>"Các cảnh báo (Alarms):</p><p>Áp lực cao</p><p>Lỗi nguồn điện</p><p>Nhiệt độ khí bệnh nhân cao</p><p>Lỗi cảm biến dòng"</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-04-06 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-22
21 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Rachet Driver for Implant Medium (for Hex 2.43) | RDI-M | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 4559625 | f | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>Ratchet Driver for Implant, Medium for Hex 2.43mm</p> | <p>Ratchet Driver for Implant, Medium for Hex 2.43mm</p> |  | <p>Ratchet Driver for Implant, Medium for Hex 2.43mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | Bộ Y tế | 2020-11-16
22 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy X-Quang di động | MAC | General Medical Merate S.p.A. | Italy | General Medical Merate S.p.A. | Italy | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | Italy | Nhóm 3 |  |  | 980000000 | t | Cái | true | 2021-05-04 | 2022-05-04 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị nhập khẩu trực tiếp, mới 100%. Thuộc G7</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn quốc tế: ISO 9001, ISO 13485, CE, CFS</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động :</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa tới: 40<sup>o</sup>C</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tối đa tới: 75%</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính với cánh tay đỡ đầu bóng di chuyển cơ động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Tủ điều khiển cao tần 100kHz, 32kW, 450mA.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Khối đầu bóng X-quang với Anode xoay.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ chuẩn trực (Collimator).</p><p>01 Bộ sách hướng dẫn sử dụng.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | 2021-05-04 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | 2021-05-04
23 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 27 thông số ABX Pentra XL 80 | ABX Pentra XL 80 | HORIBA ABX SAS | Pháp | HORIBA ABX SAS | Pháp |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1100000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27
24 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy nhuộm tiêu bản tự động | Máy nhuộm tiêu bản tự động | Gemini AS | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Anh | Nhóm null |  |  | 1808000000 | t | Cái | true | 2021-05-13 | 2021-12-20 | <p>Máy nhuộm tiêu bản tự động hoàn toàn</p> | <ul><li>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</li><li>Bộ hóa chất và vật tư vận hành ban đầu: 01 bộ</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</li></ul> |  | <ul><li>Màn hình màu cảm ứng, kích thước 12 inch.</li><li>Máy nhuộm gồm 2 tầng, loại nhuộm tròn có thể nạp liên tục nhiều giá mang tiêu bản cùng lúc </li><li>Công suất xử lý : tối đa 11 giỏ đựng lam kính</li><li>Số tiêu bản/giá: 20 cái </li><li>Số lượng vị trí gia nhiệt độc lập: 5 vị trí</li><li>Bể đựng hóa chất nhuộm &nbsp;25 cái</li><li>Bể chứa nước rửa: 5 cái </li><li>Tầng nhuộm mẫu: 2 tầng</li><li>Chương trình nhuộm: 50 &nbsp;chương trình </li><li>Có cổng truy suất dữ liệu qua USB</li><li>Có thể rút lại hoặc hủy bỏ bất kỳ giá mang tiêu bản nào đã nạp vào.</li><li>Có các chức năng kiểm tra chất lượng hóa chất. Màn hình hiển thị sự tiêu hao và lượng hóa chất. </li><li>Có thể đặt mật khẩu để bảo vệ chương trình nhuộm của mình</li><li>Có hệ thống hút khí độc với bộ lọc than hoặc có thể nối ống thoát ra ngoài, nhằm bảo vệ an toàn cho người sử dụng.</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-05-13
25 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 27 thông số Yumizen H550 | Yumizen H550 | HORIBA ABX SAS | Pháp | HORIBA ABX SAS | Pháp |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 800000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27
26 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 27 thông số Yumizen H500 OT | Yumizen H500 OT | HORIBA ABX SAS | Pháp | HORIBA ABX SAS | Pháp |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 600000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27
27 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy đốt khối u | Máy đốt khối u bằng Laser | Máy Laser phẫu thuật CO2 | PENTAGON GRAND | DaeJu Meditech Engineering, Co., Ltd. | Hàn Quốc | DaeJu Meditech Engineering, Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 495000000 | t | Cái | true | 2021-03-10 | 2021-06-30 | <p><strong>Chủng loại:</strong>Loại Laser siêu xung CO<sub>2</sub></p><p><strong>Các ứng dụng trị liệu :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phẫu thuật tổng quát</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Da liễu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phẫu thuật thẩm mỹ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trực tràng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ khoa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tai mũi họng</p> | <p>1.Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái</p><p>2. Bộ phụ kiện (bao gồm bộ phụ kiện tiêu chuẩn): 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay đòn giao phát trục khủy 7 khớp nối: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công tắc chân: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kính bảo hộ: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây cáp điện: 01 sợi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ</p> |  | <p><br></p><p>• Chất lượng chùm tia mịn (Kích thước điểm 70 ~ 200 µm)</p><p>•Bổ sung CW, siêu xung, Chế độ sóng xung</p><p><strong>T</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn laser: CO<sub>2</sub></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bước sóng:&nbsp;10,600 µm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất:&nbsp;20 W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ vận hành: 3 mJ ~ 300 mJ</p><p><strong>Chế độ vận hành:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Siêu xung: Kích thước điểm laser: 0.3 mm ~0.7 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vi điểm: Kích thước điểm laser: 30µm ~ 120µm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Liên tục: Kích thước điểm laser: 0.3mm ~ 0.7mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ vận hành / Chế độ Vi điểm: Chế độ động (dãy, Ngẫu nhiên)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu xâm nhập: Tất cả các loại 1500 µm (Max 2,000 µm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mật độ điểm: 0.1 mm ~ 2 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước vùng quét: Điều chỉnh 3*3 (mm) ~ 20*20 (mm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hình dạng khu vực quét: Hình vuông, hình tròn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại dẫn: Bình thường (5 mm, 20 mm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị: 8 inch</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chùm tia sáng: Diode laser 650 µm (ánh sáng có thể điều chỉnh được).</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấp phối laser: 7 Khớp&nbsp;-&nbsp;Cánh tay có 7 khớp nối gương</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG | 2021-03-10 | CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG | 2021-04-06
28 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy khoan đa năng | Hệ thống khoan cưa tốc độ cao dùng trong phẫu thuật chỉnh hình hàm mặt | P200-CU-230 | Nakanishi Inc. | Nhật Bản | Nakanishi Inc. | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3050000000 | t | Bộ | true | 2021-04-19 | 2022-04-19 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng.</p> |  |  | <p>Chi tiết như cấu hình đính kèm.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2021-04-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2021-04-19
29 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Healing Cap - 4mm/ D-4.5mm for Narrow Line | NL-HC-4 | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 1327500 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Nắp lành thương cho dòng hẹp (NL-HC)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước (mm): 4,0 (thường, hẹp)</li> </ul> | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Nắp lành thương cho dòng hẹp (NL-HC)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước (mm): 4,0 (thường, hẹp)</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Nắp lành thương cho dòng hẹp (NL-HC)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước (mm): 4,0 (thường, hẹp)</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
30 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy cắt tiêu bản | Máy cắt vi phẫu mô tế bào | HM 355S | Thermo Fisher Scientific (Shanghai) | Trung Quốc | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Trung Quốc |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1116000000 | t | Cái | true | 2021-05-13 | 2021-12-20 | <ul><li>Thiết bị cắt mô tế bào, cắt mỏng các khối mô tế bào thành các lát cắt mỏng từ 0.5 µm</li><li>Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</li></ul> | <ul><li>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</li><li>Giá kẹp dao: 01</li><li>Giá kẹp mẫu cassette: 01</li><li>Bộ dụng cụ tiêu chuẩn: 01</li><li>Bao che bụi</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ.</li></ul> |  | <ul><li><span style="color: black;">Định hướng mẫu cắt theo trục X/Y</span></li><li><span style="color: black;">Chức năng nhớ vị trí cắt</span></li><li><span style="color: black;">Bảng điều khiển có bàn phím và nút bấm đa chức</span></li><li><span style="color: black;">Thiết bị cắt hoàn toàn tự động</span></li><li><span style="color: black;">Vận hành bộ phận cắt bằng động cơ thông qua núm vặn tốc độ / start-stop, nút hoặc bàn đạp chân tùy chọn</span></li><li><span style="color: black;">Bảng điều khiển có thể tháo rời</span></li><li><span style="color: black;">Có nút dừng khẩn cấp</span></li><li><span style="color: black;">Dễ dàng chuyển đổi giữa các cài đặt độ dày cắt thô và cắt tinh</span></li><li><span style="color: black;">Có bốn chế độ cắt</span></li><li><span style="color: black;">Khay chứa rác thải có thể tháo rời</span></li><li><span style="color: black;">Khoảng di chuyển mẫu cắt theo chiều ngang 28 mm</span></li><li><span style="color: black;">Khoảng di chuyển mẫu cắt theo chiều dọc 72 mm </span></li><li><span style="color: black;">Tốc độ cắt: 0-450 mm/s</span></li><li><span style="color: black;">Phạm vi độ dày cắt tinh: 0,5-100 μm</span></li><li><span style="color: black;">Phạm vi độ dày cắt thô: 5-500 μm</span></li><li><span style="color: black;">Điện thế: 100-240 V, 50/60 Hz</span></li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-05-13
31 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Hệ thống CAD/CAM | Máy lấy dấu răng nha khoa TRIOS intraoral scanner system | Trios 4 | 3Shape A/S | Ba Lan | 3Shape A/S | Đan Mạch | ["2020"] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 1950000000 | t | Cái | false | 2021-03-26 | 2021-12-31 | <p>- Quét nhanh với công nghệ quét màu thực tế (scan RealColor)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng so màu răng kỹ thuật số</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp chức năng Smile Design cho bệnh nhân thấy nụ cười trong tương lai.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phát triển điều trị chỉnh nha. Scan bệnh nhân và cho họ thấy răng hiện tại so với kết quả dự kiến điều trị chỉnh nha để đạt sự chấp nhận điều trị.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ scan giúp loại bỏ mô mềm không cần thiết khi scan.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác cao giúp đảm bảo độ khít sát tối ưu và kết quả điều trị lâm sàng trong mọi chỉ định (phục hình đơn lẻ, phần tư hàm và toàn hàm)</p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy quét: 01 </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB dongle chứa phần mềm scan: 01 </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sách hướng dẫn sử dụng: 01</span></p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ tin cậy thực nghiệm: ≤ 6.9 ± 0.9 (mão/ cầu &lt; 4 đơn vị)</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-03-26 | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-06-22
32 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy định danh vi khuẩn | Thiết bị xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori qua khí thở | HELIC ABT Reader | Association of Medicine and Analytics Company Limited | Nga | Association of Medicine and Analytics Company Limited | Nga | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y HỌC HOA KỲ | Nga | Nhóm 6 |  |  | 199000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori HELIC Ammonia Breath Reader (HELIC ABT Reader) được sản xuất bởi AMA Co., Ltd tại Nga.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HELIC ABT Reader là thiết bị xét nghiệm đo nồng độ amoniac trong miệng, được sử dụng để chẩn đoán cho bệnh nhân nhiễm Helicobacter pylori, gây đau bụng, viêm dạ dày và loét dạ dày (tá tràng). Xét nghiệm HELIC ABT Reader không xâm lấn và an toàn, cho phép thực hiện kiểm tra và nhận kết quả trong khoảng 15 phút.</p><p>&nbsp;</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thiết bị xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori HELIC Ammonia Breath Reader (HELIC ABT Reader) được sản xuất bởi AMA Co., Ltd tại Nga.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HELIC ABT Reader là thiết bị xét nghiệm đo nồng độ amoniac trong miệng, được sử dụng để chẩn đoán cho bệnh nhân nhiễm Helicobacter pylori, gây đau bụng, viêm dạ dày và loét dạ dày (tá tràng). Xét nghiệm HELIC ABT Reader không xâm lấn và an toàn, cho phép thực hiện kiểm tra và nhận kết quả trong khoảng 15 phút.</p> <p>&nbsp;&nbsp; <strong>Thông số kĩ thuật:</strong></p> <ul> <li>Sử dụng&nbsp; phần mềm "HELIC ABT Reader"<br /> (ổ đĩa CD/USB-Flash);</li> <li>Nhiệt độ:</li> </ul> <p>+) Điều kiện vận chuyển: Từ -50 ° C đến +50 ° C</p> <p>+) Điều kiện bảo quản:Từ -50 ° C đến +40 ° C</p> <p>+) Điều kiện hoạt động:Từ +15 ° C đến +35 ° C</p> <ul> <li>Nguồn cung cấp:&nbsp; 220V-50Hz</li> <li>Nguồn sử dụng: 12V/DC- 2A</li> <li>Kích thước LxWxH: 220.0 x 210.0 x 130.0 mm</li> <li>Trọng lượng: 2 kg</li> <li>Màu sắc: Trắng/xanh</li> </ul> <p><strong>Cấu hình</strong>: 01 máy xét nghiệm HELIC ABT Reader và phụ kiện</p> <p><strong>Phụ kiện: </strong></p> <ul> <li>01 bộ chuyển đổi, và dây nối đi liền với máy</li> <li>01 cap kết nối USB 2.0 AB</li> <li>01 cassette đặt ống chỉ thị</li> <li>06 kết nối ống</li> </ul> <p>01 phần mềm cho HELIC ABT Reader (được cài đặt trên PC)</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> |  | <p>THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước: Dài x Rộng x Cao: không quá 220.0 x 210.0 x 130.0 mm Trọng lượng: Không quá 2,0 kg Màu sắc: Trắng/Xanh Điện áp sạc: Sử dụng dòng điện một pha tại 50 Hz và 220 V sạc qua bộ sạc. Duy trì hoạt động máy ở điện áp (220 ± 22) V Phần mềm: Phần mềm "Đầu đọc HELIC ABT" (CD / Ổ USB Flash); Điều kiện vận chuyển: Trong tầm từ -50 °C tới +50 °C Điều kiện bảo quản: Trong tầm từ -50°C tới +40°C Điều kiện vận hành: Trong tầm từ +15°C tới +35°C Tuổi thọ thiết bị: 5 năm</p> |  |  | Kit est kiểm tra khí Amoniac trong khí thở |  |  | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y HỌC HOA KỲ | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y HỌC HOA KỲ | 2021-04-06
33 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | VP-1200 | Votem Co., Ltd | Hàn Quốc | Votem Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 130000000 | t | Cái | true | 2021-02-03 | 2021-08-31 | <p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình 12.1”; Độ phân giải cao [800x600] với tối đa 10 dạng sóng</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 thông số: ECG, SpO2, NIBP, nhiệt độ, nhịp thở.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị 6 dạng màn hình</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ dữ liệu dạng hình ảnh và dạng bảng trong thời gian 7 ngày</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối mạng LAN có dây và không dây</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính : 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp người lớn : 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn khí để đo huyết áp : 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin kèm theo máy : 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đo nhiệt độ : 01 Cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn : 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực điện tim : 05 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đo SPO2 người lớn : 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp điện tim : 01 Chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh : 01 Cuốn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt : 01 Cuốn</p> |  | <p><strong>ECG</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp điện tim: cáp 5 điện cực</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số kênh : 3 kênh: 3 đạo trình/ 7 đạo trình (hiển thị đầy đủ) </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi đo HR: 0~300 bpm (± 2 bpm)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ quét: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/Giây</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhịp tim:&nbsp;Nhịp tim/ dò tìm chứng loạn nhịp tim</p><p> Phân tích ST: dải đo: -9.9mm ~+ 9.9mm, độ phân giải: 0.1mm </p><p>&nbsp;</p><p><strong>SpO2</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo: 0~100%</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: 100~70% ± 2%; 69~50% ± 3%; 49 ~ 0% không chỉ rõ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải xung: 0 ~ 300 bpm</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: 0 ~ 240 bpm ± 2bpm; 241 ~ 300 bpm ± 3 bpm</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian thiết lập: thời gian sóng hiển thị: Tối đa 2 giây, Tỷ lệ phần trăm SpO2 hiển thị: tối đa 10 giây</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ quét: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/Giây</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>Nhịp thở</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo: 0-200 bpmn (±2% hoặc ±2bpm)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ngừng thở:&nbsp;Tắt, 10~40 giây</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dạng sóng: 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, Tự động ohm hiển thị</p><p>&nbsp;</p><p><strong>NIBP</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kỹ thuật: oscillometric</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi đo lường: 0 ~ 300 mmHg</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian đo NIBP: 5 ~ 15 phút</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số huyết áp trong tĩnh mạch: 50 ~ 200 mmHg</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Nhiệt độ</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi đo: 0 ~ 50.0<sup>0</sup>C</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: 25.0 ~ 50.0<sup>0</sup>C ± 0.1<sup>0</sup>C; 0 ~ 24.9<sup>0</sup>C ± 0.2<sup>0</sup>C</p><p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2021-02-03 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2021-06-22
34 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Bồn nước xóay ( Thuỷ trị liệu) | PN40 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 50600000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>Bồn nước xóay ( Thuỷ trị liệu)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | <p>- Chất liệu : inox 304</p><p>- KT: 100x44x80 cm (+/- sai số 5%); Diện tích mặt bồn:63x44cm</p><p>- Khối lượng : 38kg</p><p>- Xoa bóp,thư giãn cơ, giảm đau, làm mềm mô sẹo…&nbsp;</p> |  | <p><strong style="color: rgb(0, 112, 192);"><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p><br></p><p>- Chất liệu : inox 304</p><p>- KT: D100xR44xC80 cm</p><p>- Diện tích mặt bồn:63x44cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Điều khiển bằng điện</p><p>- Khối lượng : 38kg</p><p>Chức năng:</p><p>Xoa bóp, thư giãn cơ, giảm đau, &nbsp;làm mềm mô sẹo…</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
35 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy cắt tiêu bản | Máy cắt vi phẫu mô tế bào | HM 325 | Thermo Fisher Scientific (Shanghai) | Trung Quốc | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 490000000 | t | Cái | true | 2021-05-13 | 2021-12-20 | <p><strong style="color: black;">Thông tin chung về thiết bị</strong></p><p>Thiết bị cắt mô tế bào, cắt mỏng các khối mô tế bào thành các lát cắt mỏng từ 0.5 µm; Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</p> | <p><strong style="color: black;">Cấu hình cơ bản</strong></p><ul><li class="ql-align-justify">Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Giá kẹp dao: 01</li><li class="ql-align-justify">Giá kẹp mẫu cassette: 01</li><li class="ql-align-justify">Bộ dụng cụ tiêu chuẩn: 01</li><li class="ql-align-justify">Bao che bụi</li><li class="ql-align-justify">Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ.</li></ul> |  | <ul><li>Cài đặt độ dày lát cắt bằng các núm vặng có thể tháo rời cho phép sử dụng bằng cả tay phải và tay trái</li><li>Bộ đếm lát cắt điện tử có thể đặt lại</li><li>Cắt gọt (10 μm và 30 μm) độc lập với mức cài đặt độ dày trước đó</li><li>Nạp mẫu bằng tay quay</li><li>Lùi mẫu cắt (có thể tắt)</li><li>Khoảng di chuyển mẫu cắt theo chiều dọc 64 mm </li><li>Khoảng di chuyển mẫu cắt theo chiều ngang 28 mm</li><li>Khoảng cắt: 0,5-60 μm</li><li>Khay chứa rác thải có thể tháo rời</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-05-13
36 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng 143 lít | SA-450A | Sturdy Industrial Co., Ltd. | Đài Loan | Sturdy Industrial Co., Ltd. | Đài Loan | ["2021"] | Công ty TNHH TPMED |  | Nhóm 6 |  |  | 540000000 | t | Cái | true | 2021-06-15 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Pointer Series là dòng nồi hấp tiệt trùng kiểm soát áp suất, hoạt động tự động có các đặc điểm:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tạo hơi nước độc lập</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi sử dụng rộng rãi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển chỉ báo mực nước (option)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Buồng hấp, giá đỡ, cửa, chân hỗ trợ, máy tạo hơi nước, chất liệu bằng thép không gĩ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế nồi hấp 2 vách buồng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình nung sơ bộ</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Khay đựng dụng cụ bằng thép Inox 304</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 Ống theo dõi mực nước bằng thủy tinh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Sách HDSD</p> | <p>có chức năng sấy khô tự động</p><p>có chức năng sấy khô chân không</p> | <p>Dung tích buồng (Lít/khoảng):&nbsp;&nbsp;143 lít</p><p>Hệ thống điều khiển:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển áp suất cơ học</p><p>Thời gian tiệt trùng:&nbsp;&nbsp;0-60 phút</p><p>Thời gian sấy khô:&nbsp;&nbsp;&nbsp;0-60 phút</p><p>Chức năng sấy khô tự động:&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có</p><p>Chức năng sấy khô chân không: &nbsp;Có&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH TPMED | 2021-06-15 | Công ty TNHH TPMED | 2021-06-15
37 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp vi phẫu | FM063R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 25651500 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>&nbsp;Nhíp vi phẫu, thẳng, ngàm có khía chéo, cán tròn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24
38 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Straight Titanium Abutment - Shoulder 1mm (Narrow Line) | NL-SSTA-1 | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 2137500 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước SSTA (mm): 1vai</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước SSTA (mm): 1vai</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  | <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước SSTA (mm): 1vai</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
39 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy đốt khối u | Máy đốt khối u bằng vi sóng | Thiết bị đốt khối u bằng vi sóng TATO và phụ kiện | TATO2 | Biomedical S.r.l | Italy | Biomedical S.r.l | Italy | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y HỌC HOA KỲ | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1990000000 | f | Cái | true | 2021-04-06 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy phát sóng viba TATO (</strong>Thermal Ablation Treatments for Oncology<span style="color: black;">) được nghiên cứu và sản xuất bởi BIOMEDICAL/Ý. Là hệ thống đa ứng dụng, cho việc cắt bỏ bằng vi sóng giúp điều trị ung thư trên gan, thận, phổi, xương, tuyến tiền liệt và tuyến giáp. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;Máy phát sóng viba </span>TATO là một hệ thống đa ứng dụng cho phép sử dụng&nbsp;<strong>từ 1 đến 4 Kim TATOpro với thiết lập độc lập dễ cài đặt trên giao diện màn hình cảm ứng, có thể cho phép tạm dừng kỹ thuật để cập nhật các hình ảnh siêu âm, hoặc CT Scanner.</strong>&nbsp;Máy phát vi sóng hoạt động ở tốc độ 2,45 GHz và có tổng số cực đại 120W.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhờ công nghệ VLL ™ (Very Low Loss), ống thông của TATOpro không quá nóng trong suốt quá trình, và đó là lý do tại sao TATO không cần làm mát, làm cho máy không cồng kềnh, dễ dàng để được vận chuyển.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy phát sóng viba TATO có ưu điểm: áp dụng công nghệ vi sóng, không cần hệ thống làm mát, không gây ra các phản ứng phụ như cacbon hóa, không gây tổn thương đến các mô lành xung quanh trong quá trình điều trị.</p><p><br></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p> | <p>- Hệ thống hoàn chỉnh được cung cấp với bộ điều khiển TATO với phần mềm được cài sẵn.&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;- Với 4 đầu đốt liên tục.&nbsp;</p><p>&nbsp;- Màn hình điều khiển cảm ứng 7 inch.&nbsp;</p><p>&nbsp;- Thiết bị được phân loại an toàn điện ở mức độ an toàn I, IEC 60601-1.&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;- Máy phát sóng hoạt động ở tần số 2.45 GHz và có công suất cực đại lên tới 120W.</p><p>&nbsp;- Dây dẫn (cáp điện, cáp đồng trục, cáp dữ liệu) di chuyển với sự hỗ của khớp nối cánh tay linh hoạt.</p><p>&nbsp;- Xe có tay cầm, 5 bánh xe có hệ thống chặn, hộp nhựa đựng tài liệu và bộ giữ dây cáp.</p><p>&nbsp;- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; ISO 9001; CE</p> |  | <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Thông số cơ bản của máy phát sóng viba TATO2</strong>:</p><p>-&nbsp;Nguồn cung cấp&nbsp;: 230V/AC&nbsp;; 50-60 Hz</p><p>-&nbsp;Công suất tiêu thụ&nbsp;: 120W- 50Ω</p><p>-&nbsp;Tần số hoạt động: 2,4 - 2,483 GHz</p><p>-&nbsp;Kích thước máy chính: 34 x 32 x 15 cm</p><p>-&nbsp;Trọng lượng máy: 6.3 &nbsp;kg </p><p>-&nbsp;Màn hình LCD 7 inch, độ phân giải&nbsp;800x480</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y HỌC HOA KỲ | 2021-04-06 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y HỌC HOA KỲ | 2021-04-06
40 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy theo dõi sản khoa | Máy theo dõi sản khoa | Monitor theo dõi sản khoa và phụ kiện | T10 | Shenzhen Hwatime Biological Medical Electronics Co., Ltd | Trung Quốc | Shenzhen Hwatime Biological Medical Electronics Co., Ltd | Trung Quốc | ["2021","2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 45000000 | t | Cái | false | 2021-05-05 | 2022-05-05 | <p class="ql-align-justify"><strong>Monitor theo dõi sản khoa và phụ kiện</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Model: T10</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Hãng sản xuất: Shenzhen Hwatime Biological Medical Electronics Co.,Ltd</strong></p><p><strong style="color: black;">Xuất xứ</strong><span style="color: black;">: </span><strong style="color: black;">Trung Quốc</strong></p> | <p><strong>Màn hình</strong>: 10.2 inch màn hình LED</p><p><strong>Cấu hình tiêu chuẩn; </strong>FHR, TOCO, FM, máy in nhiệt&nbsp;</p><p><strong>Lựa chọn thêm</strong></p><ul><li> Đầu dò thai đôi</li><li>&nbsp;ECG, SPO2, NIBP, RES, nhiệt độ</li></ul><p> </p> |  | <p><strong>-&nbsp;</strong>Màn hình LED 10.2 " đa màu sắc</p><p>-&nbsp;Linh động, thiết kế nhẹ nhàng, dễ vận hành</p><p>- Màn hình xoay các góc quan sát độ nút đèn nền có sẵn</p><p>- Bàn phím silicon và núm xoay hai chế độ hoạt động</p><p>-&nbsp;Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu, xem lại, in</p><p>-&nbsp;Hiển thị liên tục thông số của mẹ và thai nhi</p><p>- Cổng connect LEMO chất lượng cao</p><p>- Pin có thể sạc lại, dùng liên tục được 3.5 giờ</p><p>- Hỗ trợ kết nối có dây và không dây</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH | 2021-05-05 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH | 2021-05-05
41 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Máy điều trị tủy răng | X-SMART PLUS SET | Maillefer Instruments Holding S.A.R.L. | Thụy Sĩ | Maillefer Instruments Holding S.A.R.L. | Thụy Sĩ |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 44123625 | t | Bộ | false | 2021-05-14 | 2021-10-30 | <p>Máy điều trị tủy răng</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-05-14 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-05-19
42 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | ĐÈN TỬ NGOẠI | SOLMED (UVA-B) | Meden-Inmed Sp. z o.o. | Ba Lan | Meden-Inmed Sp. z o.o. | Ba Lan | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 115000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-19 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông tin chung:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Solmed UVA-B</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Meden-Inmed</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Ba Lan</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: ISO 13485, CE</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất lượng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Mới 100%, năm sản xuất: 2019 trở về sau.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cung cấp (VAC / Hz): ≈ 230 VAC 50-60 Hz.</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấu hình cung cấp 01 máy:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chao đèn và bóng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chân đèn nâng hạ chiều cao&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dân sử dụng TA/ TV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng, thông số kỹ thuật thiết bị:</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong><em>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiếu xạ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh thời gian điều trị</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh vị trí bộ tản nhiệt</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh chiều cao của bộ tản nhiệt</p><p class="ql-align-justify"><strong><em>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số kỹ thuật:</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian điều trị (tối thiểu): 1 – 15 (lựa chọn 1 – 60)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tản nhiệt tối đa (W): 20</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện năng tiêu thụ tối đa (W): 80</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước (LxWxH) (cm): 62 x 48 x 187</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 32 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-04-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-04-19
43 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi và phụ kiện đi kèm | YKD-9002 | Xuzhou AKX Electronic Science and Technology Co. Limited | Trung Quốc | Xuzhou AKX Electronic Science and Technology Co. Limited | Trung Quốc | ["2021","2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 98000000 | t | Cái | false | 2021-05-05 | 2022-05-05 | <p>Hệ thống nội soi và phụ kiện đi kèm</p><p>Model: YKD-9002</p><p>HSX: Xuzhou AKX Electronic Science And Technology Co., Ltd.</p><p>Xuất xứ: Trung Quốc. </p><p>Mới 100%</p> | <p>Model: YKD-9002</p><p><br></p> |  | <ul><li>Camera: 1/2.8 inch SONY CMOS HD camera</li><li>Điểm ảnh: 2,100,000 pixels</li><li>Tỷ lệ ảnh: 1920 * 1080p</li><li>Tỷ lệ khung hình: (1920*1080)60p</li><li>Màn hình: 3.5 inch LCD</li><li>Đầu ra video: "HDMI x 3,CVBS" </li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH | 2021-05-05 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH | 2021-05-05
44 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy đo chiều dài ống tuỷ | Máy đo chiều dài tủy răng | Apex ID | S-Denti Co., Ltd. | Mỹ | S-Denti Co., Ltd. | Mỹ | ["2021"] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | Mỹ | Nhóm 4 |  |  | 52600000 | t | Cái | true | 2021-05-06 | 2021-12-31 | <p><strong>THÔNG TIN CHUNG:</strong></p><ol><li>Thiết bị được sản xuất mới 100%.</li><li>Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO 13485.</li><li><span style="color: black;">Cung cấp đầy đủ phụ tùng, linh kiện để hệ thống vận hành tốt sau khi lắp đặt.</span></li></ol> | <p><strong>CẤU HÌNH CHUẨN:</strong></p><ul><li>01 Máy chính</li><li>01 Giá đỡ</li><li>05 Cây móc môi</li><li>03 Viên pin AAA</li><li>01 Cây kiểm tra máy</li><li>02 Cây giữ trâm (ngắn)</li><li>01 Cây giữ trâm (dài)</li><li>01 Dây đầu dò</li></ul> |  | <p><strong>TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT:</strong></p><p><strong>1.&nbsp;Tính năng:</strong></p><ul><li><span style="color: black;">Thiết kế gọn nhe, tiện lợi. Sử dụng phương pháp đo trở kháng đa tần số, Apex ID giúp định vị lỗ chóp chân răng chính xác trong hầu hết các trường hợp ống tủy khô và ướt. Người dùng có thể thiết lập điểm zero tùy theo sở thích. Màn hình màu hiệu chỉnh liên tục cho đến khi tới lỗ chóp. Màn hình hiển thị màu sắc trực quan rõ ràng, dễ hiểu, hỗ trợ âm thanh báo hiệu khi đã tới chóp.</span></li><li><span style="color: black;">&nbsp;</span><strong>Máy định vị lỗ chóp chân răng kĩ thuật số</strong>: <span style="color: black;">Apex ID được thiết kế gọn nhẹ và hiện đại với các tính năng độc đáo cho phép bạn tập trung vào những việc thực sự quan trọng, cung cấp sự chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân.</span></li><li><strong>Người dùng tự thiết lập điểm zero:</strong><span style="color: black;"> Tùy chỉnh “điểm zero”.</span></li><li><strong>Chính xác trong hầu hết các trường hợp: </strong><span style="color: black;">Apex ID được thiết kế để làm việc trong hầu hết các tình trạng của ống tủy. Dù cho ống tủy khô, ướt, đẫm máu, mủ, dung dịch súc rửa như EDTA, NaOCl, chlorhexidine, Apex ID vẫn cho kết quả chính xác, hợp lí, đáng tin cậy.</span></li><li><strong>Hiệu chỉnh liên tục: </strong><span style="color: black;">Không giống như các máy định vị lỗ chóp chân răng hiện nay trên thị trường, Apex ID liên tục hiệu chỉnh để cho ra kết quả chính xác, hiển thị kết quả liên tục trên màn hình trong thời gian thực hành.</span></li></ul><p><strong>2.&nbsp;Thông số kỹ thuật:</strong></p><ul><li>Điện áp định mức: DC 4.5(V) (Pin AAA 3x1.5V)</li><li>Dòng điện đầu vào: DC 0.06(A)</li><li>Kích thước: 70mm x 25mm x 100mm (<span style="color: black;">± 1mm).</span></li><li>Trọng lượng: 390g <span style="color: black;">± 15g ( bao gồm giá đỡ, trừ pin)</span></li></ul><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong style="color: red;">&nbsp;</strong></p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-05-06 | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-06-22
45 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên | Bộ DCPT chi trên | AS Medizintechnik GmbH | Đức | AS Medizintechnik GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Vật tư trang thiết bị y tế Hà Anh | Đức | Nhóm 3 |  |  | 550000000 | t | Bộ | true | 2021-04-06 | 2022-04-06 | <p>Bộ DCPT chi trên</p> | <p>Bộ DCPT chi trên</p> |  | <p>Bộ DCPT chi trên</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư y tế Hà Anh | 2021-04-06 | Công ty TNHH Vật tư y tế Hà Anh | 2021-04-06
46 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Hệ thống CAD/CAM | Máy chế tác răng | CEREC MC XL Premium Package | Sirona Dental Systems GmbH | Đức | Sirona Dental Systems GmbH | Đức |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1847300000 | t | Chiếc | false | 2021-03-05 | 2021-06-30 | <p><strong>MÁY CHẾ TÁC RĂNG</strong></p><p>Model: CEREC MC XL PREMIUM PACKAGE</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-11-13 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-03-05
47 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 26 thông số Pentra ES 60 | Pentra ES 60 | HORIBA ABX SAS | Pháp | HORIBA ABX SAS | Pháp |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 750000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27
48 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi thanh quản | Bộ đặt nối khí quản trẻ em | 5-5273-45 | Sunmed Holdings | Pakistan | Sunmed Holdings | Pakistan | ["2020"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 19000000 | t | Bộ | true | 2021-05-14 | 2021-12-31 | <p>Bộ đặt nội khí quản cho soi thanh quản cho trẻ em</p> | <p>+ Tay cầm: 01 cái</p><p>+ Lưỡi đặt nội khí quản dài khoảng 65mm: 01cái</p><p>+ Lưỡi đặt nội khí quản dài khoảng 77mm: 01cái</p><p>+ Lưỡi đặt nội khí quản dài khoảng 93mm: 01cái</p><p>+ Hộp đựng: 01 cái</p><p>+ Pin: 01 cái</p> |  | <p>+ Sử dụng trong soi thanh quản</p><p>+ Tay cầm và lưỡi soi thanh quản làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương có hể hấp sấy tiệt trùng</p><p>+ Sử dụng bóng đèn Xenon</p><p>+ Công nghệ truyền ánh sáng kiểu sợi quang</p><p>+ Lưỡi soi thanh quản dài 65cm, làm bằng thép không gỉ có thể hấp sấy tiệt trùng</p><p>+ Lưỡi soi thanh quản dài 77cm, làm bằng thép không gỉ có thể hấp sấy tiệt trùng</p><p>+ Lưỡi soi thanh quản dài 93cm, làm bằng thép không gỉ có thể hấp sấy tiệt trùng</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-14 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-14
49 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Phoenix NCC-51 | Phoenix NCC-51 | NeoMedica D.O.O. | Serbia | NeoMedica D.O.O. | Serbia | ["2018","2019","2020"] | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tâm | Serbia | Nhóm 3 |  |  | 648000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-12-31 | <p><strong>Model: NCC 51</strong></p> <p>Máy xét nghiệm huyết học 28 thông số 5 thành phần bạch cầu, 6 biểu đồ. Có 2 chế độ ống nghiệm làm bằng tay hay pha loãng.</p> | <p>WBC, Lymph#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#,Lymph%, MON%, NEU%, EOS%,BAS%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR&nbsp;</p> <p>3 Thông số hồng cầu lưới.&nbsp;</p> <p>Kết nối với PC gắn ngoài có chương trình điều khiển,&nbsp;</p> <p>Thể tích mẫu khoảng 160&nbsp;µl. nếu nạp mẩu tự động và 40 µl nếu mẫu pha loãng, phân tích chính xác&nbsp;</p> <p>Phân tích WOC/DIFF bằng tia laser helium-neon.</p> <p>Phân tích WIC/HGB bằng phương pháp điện trở kháng đếm WBC toàn phần, không sử dụng Cyanua trong phân tích HGB.</p> <p>Phân tích RBC/PLT&nbsp;bằng phương pháp điện trở kháng đếm PLT.&nbsp;</p> <p>Tự động rửa kim hút mẫu bên trong lẫn bên ngoài kim hút mẫu. Chế độ calib tự động hoặc bằng tay</p> <p>Bộ nap mẫu&nbsp;: chứa được 120 mẫu thử xét nghiệm.</p> <p>Có chế độ chờ tiết kiệm điện và khởi động nhanh chóng</p> <p>Cổng kết nối&nbsp;: 1 cổng Parallel, 2 cổng USB, 2 cổng PS/2, 2 cổng Rs232, 1 cổng VGA.</p> <p>Lưu trữ&nbsp;: 200 000 kết quả bao gồm biểu đồ.</p> <p>Kích thước&nbsp;: (NxSxC) 600 x&nbsp;&nbsp;620 x 490 mm</p> <p>Cân nặng&nbsp;: 70 kg</p> |  | <p style="margin-left:22.95pt;"><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>Cấu hình:&nbsp;</strong></p> <p style="margin-left:22.95pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính.&nbsp;</p> <p style="margin-left:22.95pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ máy vi tính, màn hình màu LCD&nbsp;≥&nbsp;17 inches</p> <p style="margin-left:22.95pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy in laser trắng đen</p> <p style="margin-left:22.95pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ hóa chất chạy máy</p> <p style="margin-left:18pt;">Nguyên lý đo:&nbsp;</p> <p style="margin-left:36pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết hợp sử dụng 03 phương pháp :&nbsp;</p> <p style="margin-left:36pt;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo dòng chảy tế bào nhuộm phát huỳnh quang bằng nguồn Lazer.</p> <p style="margin-left:36pt;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp tập trung dòng chảy – Điện trở kháng.</p> <p style="margin-left:36pt;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp SLS-hemoglobin không Cyanua.</p> <p style="margin-left:18pt;">Thông số đo được:&nbsp;&nbsp;26 thông số ( Bao gồm: 24 thông số chính và 2 thông số nghiên cứu)</p> |  | - Phụ kiện theo máy: cầu chì thay thế, dây thải, dây nối hoá chất. Máy tính bộ, máy in.Có thể chọn thêm bộ đọc mã đi kèm | -Hoá chất pha loãng: Neo-U-Diluent -Hoá chất rửa: Neo-U-Sheath -Hoá chất ly giải: Neo-Lyser-WHP -Hoá chất rửa máy: Neo-Cleanser -Hoá chất nhuộm hồng cầu: Neo-U-Stain |  |  | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tâm | 2020-11-04 | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tâm | 2020-11-11
50 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm HbA1C | Máy phân tích HbA1c tự động | Quo-Test | EKF Diagnostic GmbH | Đức | EKF Diagnostic GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 95000000 | t | Bộ | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY PHÂN TÍCH HbA1C TỰ ĐỘNG</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: Quo-Test</strong></p><p class="ql-align-center">Hãng sản xuất: EKF-Diagnostic GmbH</p><p class="ql-align-center">Nước sản xuất: Đức</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy quét mã vạch: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động hoàn toàn </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cho kết quả nhanh và chính xác</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng sử dụng </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết quả chỉ trong vòng 4 phút&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-12-23 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2021-04-19
51 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Khay quả đậu 825ml | BC1 | Công Ty CP Đầu Tư Quốc Tế Hoàng Gia ( Royal Invesco) | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Quốc Tế Hoàng Gia ( Royal Invesco) | Việt Nam |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 80000 | f | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>Chất liệu Inox 304</p> | <p>Chất liệu Inox 304</p> |  | <p>Chất liệu Inox 304</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02
52 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ 2 chóa | Marled E15/E9i | KLS Martin group | Đức | KLS Martin group | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 700000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-15 | 2022-01-01 | <ul><li>Sử dụng công nghệ LED</li><li>Có tối thiểu 3 mức lựa chọn nhiệt độ màu</li><li>Tỏa nhiệt thấp</li><li>Cấu trúc đèn phải được thiết kế tối ưu trong phòng sạch dưới hệ thống laminar flow</li><li>Tay nắm điều khiển đèn có thể tiếp cận từ bất kỳ vị trí nào</li><li>Có chế độ dùng trong trường hợp phẫu thuật nội soi</li></ul><p><br></p> | <p><strong>Đèn mổ led treo trần 2 chóa ≥ 160.000 lux/chóa</strong></p><p><strong><em>Cấu hình cho mỗi Cái gồm:</em></strong></p><ul><li>Đèn mổ treo trần 2 chóa kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái.</li><li>Hệ thống cánh tay treo (cho 2 đầu đèn): 01 Bộ</li><li>Đầu đèn: 02 Bộ</li><li>Trục trung tâm: 01 Bộ</li><li>Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ</li></ul><p><br></p> |  | <p><strong>Thông số, chi tiêu kỹ thuật</strong></p><p><strong>1. Tính năng kỹ thuật</strong></p><ul><li>Sử dụng công nghệ LED</li><li>Có tối thiểu 3 mức lựa chọn nhiệt độ màu</li><li>Tỏa nhiệt thấp</li><li>Cấu trúc đèn phải được thiết kế tối ưu trong phòng sạch dưới hệ thống laminar flow</li><li>Tay nắm điều khiển đèn có thể tiếp cận từ bất kỳ vị trí nào</li><li>Có chế độ dùng trong trường hợp phẫu thuật nội soi</li></ul><p><strong>2. Bảng điều khiển tại đầu đèn bao gồm tối thiểu các chức năng sau:</strong></p><ul><li>Bật/ Tắt đèn</li><li>Điều chỉnh cường độ sáng từ 0 - ≥ 160.000 lux, tối thiểu 3 mức cài đặt.</li><li>Có chỉ thị mức cường độ sáng</li><li>Điều chỉnh các mức nhiệt độ màu</li></ul><p><strong>3. Hệ thống tay treo đầu đèn</strong></p><ul><li>Trục trung tâm,&nbsp;có đường kính 110 x 350 mm</li><li>Cánh tay nằm ngang: điều khiển lên/xuống ≥ 400/500&nbsp;quanh khớp nối</li><li>Cụm gá đầu đèn: quay được 3600&nbsp;quanh khớp nối với cánh tay treo đầu đèn</li></ul><p><strong>4. Thông số kỹ thuật mỗi đầu đèn</strong></p><ul><li>Cường độ sáng tối đa: ≥ 160.000 lux</li><li>Điều chỉnh cường độ sáng: 30 – 100 % (5% trong chế độ nội soi)</li><li>Nhiệt độ màu thay đổi được: từ ≤ 3800°K - ≥ 4800°K, gồm tối thiểu 3 mức cài đặt.</li><li>Chỉ số hoàn màu Ra: &gt;99</li><li>&nbsp;Chỉ số hoàn màu R9&gt;99</li><li>&nbsp;Đường kính trường chiếu sáng tại khoảng cách 1m: đèn chính:≤190 – ≥290 mm, đèn phụ:≤180-≥270</li><li>Hiệu suất chiếu sáng: ≥ 288 Lm/W</li><li>Cường độ bức xạ ≤ 555 W/m2</li><li>Tuổi thọ bóng: ≥ 60.000 giờ</li><li>Điều chỉnh trường chiếu sáng: ≥5 bước</li><li>Điều chỉnh cường độ sáng: ≥5 bước</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | 2021-06-15 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | 2021-06-15
53 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Jumong Retro | Jumong Retro | SG Healthcare Co., Ltd. | Hàn Quốc | SG Healthcare Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1100000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p class="ql-align-justify">Model:<strong> JUMONG RETRO</strong></p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất:<strong> SG HEALTHCARE</strong></p><p class="ql-align-justify">Nước sản xuất:<strong> Hàn Quốc</strong></p><p class="ql-align-justify">Năm sản xuất:<strong> 2021</strong></p><p class="ql-align-justify">Tình trạng máy: <strong>Mới 100%</strong></p><p class="ql-align-justify">Tiêu chuẩn chất lượng:<strong> ISO 13485, ISO 9001, CE</strong></p><p><br></p> |  |  |  |  | Không | Không | Không | Không | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | 2020-11-13 | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | 2021-05-05
54 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | BỘ DỤNG CỤ CHẨN ĐOÁN VÀ PHẪU THUẬT NỘI SOI BUỒNG TỬ CUNG VI PHẪU | Bộ Dụng Cụ Chẩn Đoán Và PTNS Buồng Tử Cung Vi Phẫu | Karl Storz SE & Co. KG | Áo,Bỉ,Bulgaria,Croatia,Đảo Síp,Séc,Đan Mạch,Estonia,Phần Lan,Pháp,Đức,Hy Lạp,Hungary,Ireland,Italy,Latvia,Luxembourg,Malta,Hà Lan,Ba Lan,Bồ Đào Nha,Slovakia,Slovenia,Tây Ban Nha | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2020"] | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hải Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 579600000 | t | Bộ | true | 2021-05-24 | 2021-06-24 | <p>Bộ Dụng cụ chẩn đoán và phẫu thuật nội soi buồng tử cung vi phẫu&nbsp;( 15 mục )</p><p>1/Tay cắt nội soi lưỡng cực</p><p>2/Điện cực hai chân cắt đốt lưỡng cực</p><p>3/Điện cực hai chân đốt cầm máu lưỡng cực</p><p>4/Ống soi quang học cỡ nhỏ 0 độ</p><p>5/Giỏ lưới kim loại dùng để bảo quản, vệ sinh – khử trùng</p><p>6/Dây cáp quang học</p><p>7/Nắp đậy hình quả tạ</p><p>8/Vỏ ngoài phẫu thuật, thẳng</p><p>9/Vỏ ngoài phẫu thuật</p><p>10/Kẹp lưỡng cực</p><p>11/Kẹp phẫu tích bơm thông buồng tử cung</p><p>12/Bộ nong bắc cầu</p><p>13/Kẹp sinh thiết CVS</p><p>14/Ruột kẹp phẫu tích</p><p>15/Hộp bảo quản dụng cụ nội soi bằng nhựa&nbsp;</p> | <p>Bộ Dụng cụ chẩn đoán và phẫu thuật nội soi buồng tử cung vi phẫu&nbsp;( 15 mục )</p><p>1/Tay cắt nội soi lưỡng cực</p><p>2/Điện cực hai chân cắt đốt lưỡng cực</p><p>3/Điện cực hai chân đốt cầm máu lưỡng cực</p><p>4/Ống soi quang học cỡ nhỏ 0 độ</p><p>5/Giỏ lưới kim loại dùng để bảo quản, vệ sinh – khử trùng</p><p>6/Dây cáp quang học</p><p>7/Nắp đậy hình quả tạ</p><p>8/Vỏ ngoài phẫu thuật, thẳng</p><p>9/Vỏ ngoài phẫu thuật</p><p>10/Kẹp lưỡng cực</p><p>11/Kẹp phẫu tích bơm thông buồng tử cung</p><p>12/Bộ nong bắc cầu</p><p>13/Kẹp sinh thiết CVS</p><p>14/Ruột kẹp phẫu tích</p><p>15/Hộp bảo quản dụng cụ nội soi bằng nhựa&nbsp;</p> |  | <p>Bộ Dụng cụ chẩn đoán và phẫu thuật nội soi buồng tử cung vi phẫu&nbsp;( 15 mục )</p><p>1/Tay cắt nội soi lưỡng cực</p><p>2/Điện cực hai chân cắt đốt lưỡng cực</p><p>3/Điện cực hai chân đốt cầm máu lưỡng cực</p><p>4/Ống soi quang học cỡ nhỏ 0 độ</p><p>5/Giỏ lưới kim loại dùng để bảo quản, vệ sinh – khử trùng</p><p>6/Dây cáp quang học</p><p>7/Nắp đậy hình quả tạ</p><p>8/Vỏ ngoài phẫu thuật, thẳng</p><p>9/Vỏ ngoài phẫu thuật</p><p>10/Kẹp lưỡng cực</p><p>11/Kẹp phẫu tích bơm thông buồng tử cung</p><p>12/Bộ nong bắc cầu</p><p>13/Kẹp sinh thiết CVS</p><p>14/Ruột kẹp phẫu tích</p><p>15/Hộp bảo quản dụng cụ nội soi bằng nhựa&nbsp;</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hải Khoa | 2021-05-24 | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hải Khoa | 2021-05-24
55 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | AM30MO | Brandon Medical Company Ltd. | Anh | Brandon Medical Company Ltd. | Anh | ["2021"] | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ kỹ thuật IME |  | Nhóm null |  |  | 220000000 | t | Cái | true | 2021-04-19 | 2021-12-19 | <p>Đèn mổ di động</p> | <ul><li class="ql-align-justify">Đầu đèn: 01 cái</li><li class="ql-align-justify">Bộ điều khiển tại đầu đèn: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Bộ chân đế di động cùng 4 bánh xe: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</li></ul><p><br></p> |  | <ul><li class="ql-align-justify">Cường độ chiếu sáng tối đa cho đầu đèn: 150000 lux</li><li class="ql-align-justify">Nhiệt độ có thể được điều chỉnh: 3100°K – 5000°K</li><li class="ql-align-justify">Chỉ số hoàn màu: ≥ 95</li><li class="ql-align-justify">Chỉ số phân biệt màu đỏ R9: ≥ 95</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ kỹ thuật IME | 2021-04-19 | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ kỹ thuật IME | 2021-04-19
56 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy tra dầu vệ sinh tay khoan nha khoa | QUATTROCARE PLUS 2124 A | Kavo Dental GmbH | Hungary | Kavo Dental GmbH | Hungary | ["2021"] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | Hungary | Nhóm null |  |  | 96800000 | f | Cái | false | 2021-05-05 | 2021-12-31 | <p><strong>THÔNG TIN CHUNG:</strong></p><ol><li>Thiết bị được sản xuất mới 100%.</li><li>Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO 13485.</li><li>Cung cấp đầy đủ phụ tùng, linh kiện để hệ thống vận hành tốt sau khi lắp đặt.</li></ol> | <p><strong>CẤU HÌNH CHUẨN:</strong></p><ul><li>01 Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn</li></ul><p>&nbsp;</p> | <p>TÙY CHỌN THÊM (Options)</p><ul><li>Chuôi cắm tay khoan</li><li>Dầu tay khoan</li></ul> | <p><strong>TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT:</strong></p><p><strong>1.&nbsp;Tính năng:</strong></p><ul><li class="ql-align-justify"><strong>Vận hành là tháo lắp đơn giản giúp cho QUATTROcare Plus dễ sử dụng.</strong></li><li class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;Ít mài mòn, ít sửa chữa, tiết kiệm thời gian và tăng tuổi thọ tay khoan.</strong></li><li class="ql-align-justify"><strong>Máy QUATTROcare Plus sử dụng được cho hầu hết các sản phẩm.</strong></li><li class="ql-align-justify"><strong>Có thể làm sạch và bôi trơn cùng lúc 4 tay khoan.</strong></li><li class="ql-align-justify"><strong>Có thể sử dụng cho tay khoan của tất cả các hãng. </strong></li><li class="ql-align-justify"><strong>Hệ thống tự động điều chỉnh lượng dầu chính xác cho từng loại tay khoan giúp tránh được sự hao phí dầu.</strong></li><li class="ql-align-justify"><strong>Hệ thống QUATTROcare Plus thân thiện, dễ sử dụng, được thiết kế để làm sạch, bôi trơn và tẩy các thiết bị của bạn bằng cách nhấn nút. </strong></li><li class="ql-align-justify"><strong>Tự động hóa việc bôi trơn, làm sạch và tẩy bụi bẩn thay vì làm thủ công.&nbsp;</strong></li><li class="ql-align-justify"><strong>Tra dầu và làm sạch trong vòng 25-40 giây cho mỗi tay khoan.</strong></li><li class="ql-align-justify">Các bọt khí nhanh chóng to lên gấp 300 lần và vỡ ra, dầu “care spray” hòa tan các chất liệu vô cơ trong tay khoan và sau đó đẩy chúng ra ngoài.</li></ul><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>2.&nbsp;Thông số kỹ thuật:</strong></p><ul><li class="ql-align-justify"><strong>Kết nối điện: 100-240V, 50/60Hz, 24W.</strong></li><li class="ql-align-justify"><strong>Trọng lượng: 10Kg</strong></li><li class="ql-align-justify"><strong>Kích thước: (w x d x h) 35 x 28 x 38 cm.</strong></li></ul><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-05-05 | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-06-22
57 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Hệ thống sắc, đóng thuốc | Tower System | Kyungseo E&p Co., Ltd. | Hàn Quốc | Kyungseo E&p Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần AK Global Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 420000000 | t | Hệ thống | false | 2021-04-29 | 2021-12-31 | <p>• Hệ thống máy sắc – chiết suất thuốc đông y được dùng cho các cơ sở điều trị bằng y học cổ truyền.</p><p>• Hệ thống có thể sắc thuốc ở áp suất cao hoặc không áp suất, thuốc sắc qua máy được chiết xuất triệt để các thành phần của thuốc nhờ bàn ép tay quay.</p><p>• Máy được sản xuất bằng chất liệu Inox 304, tuổi thọ cao, hoàn toàn không nhiễm từ, đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất</p><p>• Phụ tùng thay thế lắp đặt dễ dàng, thuận tiện cho sử dụng.</p><p>• Có chế độ ngâm thuốc trước khi sắc (tùy thuộc vào nhu cầu của của vị thuốc và người dùng</p> | <p>. <strong>Hệ thống sắc thuốc chiết suất:&nbsp;01 chiếc</strong> </p><p> Model: B1130</p><p><br></p><p> Cống suất nồi sắc (W): 2400</p><p> Dung lượng nồi sắc (ml): 50.000</p><p> Số lượng sắc (thang/lần): 20-30 (loại 1 dơn) </p><p> Kích thước (mm): 600 x 600 x 1350</p><p> <strong>Phần sắc thuốc đồng thời nhiều đơn thuốc loại 16 đơn</strong></p><p> 1. Thân máy: gồm hai lớp cách nhiệt bằng bông thuỷ tinh.</p><p> &nbsp;Nồi sinh nhiệt bằng vật liệu Inox Độ dày: 3,5 mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p> &nbsp;Ống nồi sắc thuốc: D= 1.5</p><p> &nbsp;Số lượng: 16 ấm, có van xả đáy bằng inox Dy ½ </p><p> &nbsp;Lớp cách nhiệt 50 mm bông thuỷ tinh</p><p> &nbsp;Vỏ bọc ngoài bằng tấm inox d = 0.8</p><p> &nbsp;Khung và chân đỡ nồi inox hộp vuông 25 x 25 x 1,2 mm</p><p> &nbsp;Kết cấu của nồi bằng hàn điện – Que hàn inox Φ 3mm hàn hai lớp cả trong và ngoài. Chịu được áp lực tối đa 5 kg/cm2</p><p> Có 4 bánh xe,hai bánh có khóa hãm.</p><p> I<strong>. Phần đóng túi tự động 02 chiếc</strong> </p><p> Công suất đóng gói (gói/phút) 8</p><p> Quy cách bao gói (dài x rộng mm) ~100 x 250</p><p> Dung lượng bao gói lớn nhất (ml) :50~200</p><p> Điện áp (V): 220</p><p> Cống suất nồi sắc (W) : 1000</p><p> Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 865&nbsp;</p> |  | <p>. <strong>Hệ thống sắc thuốc chiết suất:&nbsp;01 chiếc</strong> </p><p> Model: B1130</p><p><br></p><p> Cống suất nồi sắc (W): 2400</p><p> Dung lượng nồi sắc (ml): 50.000</p><p> Số lượng sắc (thang/lần): 20-30 (loại 1 dơn) </p><p> Kích thước (mm): 600 x 600 x 1350</p><p> <strong>Phần sắc thuốc đồng thời nhiều đơn thuốc loại 16 đơn</strong></p><p> 1. Thân máy: gồm hai lớp cách nhiệt bằng bông thuỷ tinh.</p><p> &nbsp;Nồi sinh nhiệt bằng vật liệu Inox Độ dày: 3,5 mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p> &nbsp;Ống nồi sắc thuốc: D= 1.5</p><p> &nbsp;Số lượng: 16 ấm, có van xả đáy bằng inox Dy ½ </p><p> &nbsp;Lớp cách nhiệt 50 mm bông thuỷ tinh</p><p> &nbsp;Vỏ bọc ngoài bằng tấm inox d = 0.8</p><p> &nbsp;Khung và chân đỡ nồi inox hộp vuông 25 x 25 x 1,2 mm</p><p> &nbsp;Kết cấu của nồi bằng hàn điện – Que hàn inox Φ 3mm hàn hai lớp cả trong và ngoài. Chịu được áp lực tối đa 5 kg/cm2</p><p> Có 4 bánh xe,hai bánh có khóa hãm.</p><p> I<strong>. Phần đóng túi tự động 02 chiếc</strong> </p><p> Công suất đóng gói (gói/phút) 8</p><p> Quy cách bao gói (dài x rộng mm) ~100 x 250</p><p> Dung lượng bao gói lớn nhất (ml) :50~200</p><p> Điện áp (V): 220</p><p> Cống suất nồi sắc (W) : 1000</p><p> Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 865&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần AK Global Việt Nam | 2021-04-29 | Công ty Cổ phần AK Global Việt Nam | 2021-05-13
58 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở Bi-PAP, CPAP | Máy thở không xâm lấn | Vivo 55 | Breas Medical AB | Thụy Điển | Breas Medical AB | Thụy Điển | ["2021"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | t | Cái | true | 2021-04-01 | 2022-03-30 | <p><strong>Máy giúp thở (Máy hô hấp nhân tạo)</strong></p><p><strong>Model:&nbsp;</strong><strong style="color: rgb(4, 50, 255);">Vivo 55</strong></p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy giúp thở&nbsp;<span style="color: rgb(4, 50, 255);">Vivo 55</span>&nbsp;được thiết kế cho thông khí Xâm lấn (IV) hoặc Không xâm lấn cho trẻ từ 10 kg trở lên.</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Người sử dụng máy là Bác sĩ điều trị, hoặc nhân viên y khoa đã được đào tạo về Thông khí hô hấp.</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng cho các bệnh nhân trong bệnh viện, các phòng y khoa; vận chuyển bên trong bệnh viện, tại nhà (home-care), vận chuyển kèm với xe lăn và trên máy bay thương mại (civil aircraft).</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy thở&nbsp;<span style="color: rgb(4, 50, 255);">Vivo 55</span>&nbsp;là loại máy thở sử dụng vi xử lý, là loại máy thở điều khiển áp lực và thể tích. Hỗ trợ thông khí liên tục cho các bệnh nhân thở xâm lấn (IV) hoặc không xâm lấn (NIV).</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng cho các bệnh lý: bệnh nhân giảm chức năng phổi (reduced lung function) tuỳ vào hỗ trợ hô hấp, bệnh phổi thở yếu (owing to chronic respiratory insuffiency hoặc không tự thở (respiratory failure).</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">(Lược dịch từ Operating Manual – Intended Use của Máy thở&nbsp;</span><span style="color: rgb(4, 50, 255);">Vivo 55</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">)</span></p> | <p><span style="color: black;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Máy chính kèm phụ kiên tiêu chuẩn.</p><p><span style="color: black;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Bộ cảm biến lưu lượng (flow sensor), dùng nhiều lần.</p><p><span style="color: black;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Bộ cảm biến nồng độ oxy (oxgyen sensor), dùng nhiều lần.</p><p><span style="color: black;">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Phổi giả người lớn/trẻ em.</p><p><span style="color: black;">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Bộ dây thở trẻ em, dùng nhiều lần<span style="color: black;">.</span></p><p><span style="color: black;">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Bộ dây thở người lớn, dùng nhiều lần.</p><p><span style="color: black;">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Mặt nạ thở.</p><p><span style="color: black;">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Máy làm ấm khí thở vào.</p><p><span style="color: black;">9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Bình làm ẩm khí thở vào.</p><p><span style="color: black;">10.&nbsp;&nbsp;</span>Giá treo ống thở.</p><p><span style="color: black;">11.&nbsp;&nbsp;Xe đẩy máy.</span></p><p><span style="color: black;">12.&nbsp;&nbsp;Các vật tư tiêu hao cho máy thở.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Các phụ kiện thay thế và sửa chữa máy thở.</span></p> |  | <p><strong>Máy giúp thở (Máy hô hấp nhân tạo)</strong></p><p><strong>Model:&nbsp;</strong><strong style="color: rgb(4, 50, 255);">Vivo 55</strong></p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng cho trẻ em từ 10 kg đến người lớn.</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cho phép thở Xâm lấn (Invasive) và không xâm lấn (Non-invasive).</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các chế độ thở (modes): PSV, PSV(TgV), PCV SIMV, PCV, PCV(TgV), VCV SIMV,&nbsp;PCV(A), PCV(A+TgV), CPAP, VCV, VCV(A), VCV MPV, PCV MPV</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng công nghệ "eSync", giúp đáp ứng nhanh và đồng bộ tốt nhất với nhịp tự thở của bệnh nhân.</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 2 chức năng sử dụng: Clinical (tại Bệnh viện) và Home (tại nhà), giúp quản lý thông tin thở máy tốt hơn.</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dạng đồ thị sóng: Áp lực, Dòng chảy, Thể tích.</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể nâng cấp đo: SpO2 và EtCO2.</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn thấp ≤ 30 dB(A)</p><p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cân nặng nhẹ ≤ 5.4&nbsp;kg</p><p><strong><em><u>Nguồn cung cấp (power supplies):</u></em></strong></p><p>Nguồn AC: 100 - 240 V AC</p><p>Nguồn ắc-qui trong máy: 4 giờ</p><p>Nguồn ắc-qui bên ngoài máy: 8 giờ (chọn thêm).</p><p>Power Source.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-07-01
59 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở Bi-PAP, CPAP | Máy trợ thở CPAP cho trẻ sơ sinh | BB.CPAP02 | Công Ty TNHH Vĩnh Đạt (Bb.Time Co.,Ltd) | Việt Nam | Công Ty TNHH Vĩnh Đạt (Bb.Time Co.,Ltd) | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT |  | Nhóm null |  |  | 72000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Máy trợ thở CPAP cho trẻ sơ sinh (còn được gọi là thở áp lực dương liên tục) là phương pháp hỗ trợ cho bênh nhân suy hô hấp còn tự thở được bằng cách duy trì trên đường thở một áp lực dương tính liên tục trong suốt chu kỳ thở.</p> <p>Hệ thống BB.CPAP02 bao gồm: 1. Ống dây trở nhiệt; 2. Mặt sau của CPAP; 3. Mặt trước của CPAP; 4. Chai tạo áp lực, làm ấm làm ẩm; 5. Bộ trộn khí; 6. Máy nén khí (sử dụng trong trường hợp bệnh viện không trang bị Hệ thống khí trung tâm)</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT | 2020-11-02 | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT | 2020-11-11
60 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi thanh quản | Bộ đặt nội khí quản | 5-5272-44 | Sunmed Holdings | Pakistan | Sunmed Holdings | Pakistan | ["2020"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 19800000 | t | Bộ | true | 2021-05-14 | 2021-12-31 | <p>Bộ đặt nội khí quản</p> | <p>+ Tay cầm: 01 cái</p><p>+ Lưỡi soi thanh quản dài 93cm: 01 cái</p><p>+ Lưỡi soi thanh quản dài 114cm: 01 cái</p><p>+ Lưỡi soi thanh quản dài 135cm: 01 cái</p><p>+ Lưỡi soi thanh quản dài 155cm: 01 cái</p><p>+ Pin: 01 bộ</p><p>+ Hộp đựng: 01 cái</p><p>+ Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh / tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p>+ Sử dụng trong soi thanh quản</p><p>+ Tay cầm và lưỡi soi thanh quản làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương có hể hấp sấy tiệt trùng</p><p>+ Sử dụng bóng đèn Xenon</p><p>+ Công nghệ truyền ánh sáng kiểu sợi quang</p><p>+ Lưỡi soi thanh quản dài 93cm, làm bằng thép không gỉ có thể hấp sấy tiệt trùng</p><p>+ Lưỡi soi thanh quản dài 114cm, làm bằng thép không gỉ có thể hấp sấy tiệt trùng</p><p>+ Lưỡi soi thanh quản dài 135cm, làm bằng thép không gỉ có thể hấp sấy tiệt trùng</p><p>+ Lưỡi soi thanh quản dài 155cm, làm bằng thép không gỉ có thể hấp sấy tiệt trùng</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-14 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-14
61 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Giường nhi | GN10 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt |  | Nhóm 6 |  |  | 7950000 | t | Cái | false | 2021-04-06 | 2022-12-31 | <p> Kích thước 1400-700-800 mm</p><p> Bánh xe cao su 65</p><p> Inox ống 25x1.0, 16x0.6</p><p> Inox hộp 20x20x0.8</p><p> Inox lá 0.8</p> | <p>Kích thước 1400-700-800 mm</p><p><br></p> |  | <p>Kích thước 1400-700-800 mm</p><p> Bánh xe cao su 65</p><p> Inox ống 25x1.0, 16x0.6</p><p> Inox hộp 20x20x0.8</p><p> Inox lá 0.8</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-06 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-06
62 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số và định lượng CRP | Microsemi CRP | Horiba Stec Co., Ltd. | Nhật Bản | HORIBA ABX SAS | Pháp |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 700000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27
63 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ điện thuỷ lực | Onex 102 | SternMed GmbH | Đức | SternMed GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-15 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế đặc biệt cho vị trí thấp.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh góc rộng và linh hoạt có thể đáp ứng các yêu cầu khác nhau của các vị trí phẫu thuật.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế 4 phần để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của các vị trí phẫu thuật.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết cấu định tâm với đế hình chữ T. Thuận tiện cho việc sử dụng X-ray và C-arm.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống thủy lực ổn định với cột vuông, chịu tải cao và tiếng ồn chuyển động thấp.</span></p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">- Tấm đệm vùng đầu:&nbsp;&nbsp;01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Tấm đệm vùng lưng và hông:&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Tấm đệm cho vùng chân:&nbsp;&nbsp;02 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Đai giữ bệnh nhân:&nbsp;02 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Giá đỡ tay:&nbsp;02 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Khung treo màn gây mê:&nbsp;01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Giá đỡ chân&nbsp;&nbsp;02 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tấm đỡ bên&nbsp;&nbsp;02 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Tấm đỡ vai:&nbsp;02 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Điều khiển: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Dây nguồn:&nbsp;01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng&nbsp;:01 bộ</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | 2021-06-15 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | 2021-06-15
64 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Tấm bọc trị liệu/tấm băng trị liệu đầu gối | 590100-03 | Coolsystems, Inc. | Mỹ | Coolsystems, Inc. | Mỹ | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương mại Tổng hợp An Phú Mỹ |  | Nhóm 3 |  |  | 31250000 | t | Chiếc | true | 2021-04-19 | 2021-12-31 | <p>Tấm bọc trị liệu/tấm băng trị liệu/ Băng cuốn lạnh trị liệu đầu gối, phụ kiện dùng cho máy Trung tâm trị liệu GameReady. Lưu ý không cuộn hay bẻ, gập tấm băng trị liệu sau khi sử dụng.</p> | <p>&nbsp;- Tấm băng truyền nhiệt thiết kế bản quyền với cổng cắm gắn liền. - Áo bọc bảo vệ có logo nhà sản xuất. Có thể tháo ra làm sạch sau khi sử dụng cho mỗi bệnh nhân.</p> |  | <p>Kích thước chung áp dụng cho mọi đối tượng sử dụng. Dài 17 inch (..cm) Rộng đầu dưới: 24 inch (..cm) Rộng đầu trên: 32 inch (…cm).&nbsp;Tấm bọc không phải là thiết bị đã tiệt khuẩn nên không dùng trực tiếp tấm băng bọc lên vết thương hở, vết mổ, chỗ nhiễm khuẩn hay chỗ khâu da. Có thể sử dụng tấm bọc bên ngoài trang phục hoặc băng vết thương.&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương mại Tổng hợp An Phú Mỹ | 2021-04-19 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương mại Tổng hợp An Phú Mỹ | 2021-04-19
65 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở có công cụ đo dung tích cặn chức năng và đánh giá dinh dưỡng | CARESCAPE R860 | Datex-Ohmeda, Inc. | Mỹ | Datex-Ohmeda, Inc. | Mỹ |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>....</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-15 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-05
66 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Máy in phim X-quang | Máy đọc phim X-quang nha khoa | Scan Exam One (Exam 6-1) | PaloDEx Group Oy | Phần Lan | PaloDEx Group Oy | Phần Lan | ["2021"] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 284200000 | t | Cái | false | 2021-05-05 | 2021-12-31 | <p><strong>THÔNG TIN CHUNG</strong></p><ul><li>Thiết bị được sản xuất mới 100%.</li><li>Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO 13485 hoặc ISO 9001.</li><li>Cung cấp đầy đủ phụ tùng, linh kiện để hệ thống có thể vận hành sau khi lắp đặt.</li></ul> | <p><strong>CẤU HÌNH CHUẨN:</strong></p><ul><li>01 Máy chính</li><li>01 Phần mềm</li><li>01 Hộp lưu trữ phim</li><li>02 Size phim số 1</li><li>02 Size phim số 2</li><li>01 Hộp bao phim số 1 (200 cái/hộp)</li><li>01 Hộp bao phim số 2 (200 cái/hộp)</li><li>01 Hộp tấm kẹp phim size số 1 (200 cái/hộp)</li><li>01 Hộp tấm kẹp phim size số 2 (200 cái/hộp)</li><li>01 Dây cáp mạng</li><li>01 Dây nguồn</li><li>01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng</li></ul> | <p><strong>TÙY CHỌN THÊM (Options):</strong></p><ul><li>Size phim số 0</li><li>Size phim số 3</li><li>Hộp bao phim số 0 (200 cái/hộp)</li><li>Hộp bao phim số 3 (200 cái/hộp)</li><li>Hộp tấm kẹp phim size số 0 (200 cái/hộp)</li><li>Hộp tấm kẹp phim size số 3 (200 cái/hộp)</li></ul> | <p>File đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-05-05 | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-06-22
67 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Bàn đẻ | Bàn đẻ | Bàn sản | BS10 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt |  | Nhóm 6 |  |  | 15635000 | t | Bộ | false | 2021-04-06 | 2021-12-31 | <p><br></p><p>Dài rộng cao: 1850*600*710 mm</p><p><br></p> | <p><br></p><p>Dài rộng cao: 1850*600*710 mm</p> |  | <p><br></p><p>Dài rộng cao: 1850*600*710 mm</p><p>Bậc lên xuống bằng inox được bọc cao su chống trượt.&nbsp;</p><p>Nâng chân nhựa ABS được bọc giả da</p><p>Chậu tròn dễ vệ sinh.</p><p>Thanh rằng chéo phía trước đảm bảo cứng vững tuyệt đối.</p><p>Mặt đỡ chân gấp gọn vào trong khi không làm việc.</p><p>Bộ phận đỡ lưng&nbsp;thay đổi được vị trí</p><p>Có thể tháo rời</p><p>Inox hộp 25x25x1.0 và inox lá 0.8</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-06 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-06
68 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Erba lisa Wash II | Erba lisa Wash II | Erba Lachema s.r.o. | Séc | Erba Lachema s.r.o. | Séc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | Séc | Nhóm null |  |  | 100000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-24 | 2021-12-31 | <p><br></p><p>Máy phân rửa</p><p>Model: Erba lisa Wash II</p><p>Hãng SX: Transasia Bio Medicals Ltd</p><p>Xuất xứ: séc</p><p>Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485</p> | <p><br></p><p>01 máy chính</p><p>Hộp phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo</p> | [7 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2021-05-24 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2021-05-24
69 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Ghế nha khoa | INTEGO | Sirona Dental Systems GmbH | Đức | Sirona Dental Systems GmbH | Đức |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1994623328 | t | Chiếc | false | 2021-03-05 | 2021-06-30 | <p><strong>GHẾ NHA KHOA</strong></p><p>Model: INTEGO</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-11-04 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-03-05
70 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi thanh quản | Bộ đặt nội khí quản khó | 5-5282-42 | Sunmed Holdings | Pakistan | Sunmed Holdings | Pakistan | ["2020"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 35000000 | t | Bộ | true | 2021-05-14 | 2021-12-31 | <p>Bộ đặt nội khí quản khó 2 lưỡi</p> | <p>+ Tay cầm: 01 cái</p><p>+ Lưỡi đặt nội khí quản dài khoảng 132mm: 01cái</p><p>+ Lưỡi đặt nội khí quản dài khoảng 155mm: 01 cái</p><p>+ Hộp đựng: 01 cái</p><p>+ Pin: 01 cái</p> |  | <p>+ Sử dụng trong soi thanh quản</p><p>+ Tay cầm và lưỡi soi thanh quản làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương có hể hấp sấy tiệt trùng</p><p>+ Sử dụng bóng đèn Xenon</p><p>+ Công nghệ truyền ánh sáng kiểu sợi quang</p><p>+ Lưỡi soi thanh quản khó dài 132cm, làm bằng thép không gỉ có thể hấp sấy tiệt trùng</p><p>+ Lưỡi soi thanh quản khó dài 155cm, làm bằng thép không gỉ có thể hấp sấy tiệt trùng</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-14 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-14
71 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Tấm bọc trị liệu/tấm băng trị liệu vai (trái/phải) | 590434-03/590432-03 | Coolsystems, Inc. | Mỹ | Coolsystems, Inc. | Mỹ | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương mại Tổng hợp An Phú Mỹ |  | Nhóm 3 |  |  | 31250000 | t | Chiếc | true | 2021-04-19 | 2021-12-31 | <p> Tấm bọc trị liệu/tấm băng trị liệu/ Băng cuốn lạnh trị liệu vai (trái hoặc phải,) dùng cho máy Trung tâm trị liệu GameReady. Lưu ý không cuộn hay bẻ, gập tấm băng trị liệu sau khi sử dụng.</p> | <p> &nbsp;- Tấm băng truyền nhiệt thiết kế bản quyền với cổng cắm gắn liền cho vai Phải.- Tấm băng truyền nhiệt thiết kế bản quyền với cổng cắm gắn liền cho vai Trái.&nbsp;- Áo bọc bảo vệ có logo nhà sản xuất cho vai Phải/ Trái. Có thể tháo ra làm sạch sau khi sử dụng cho mỗi bệnh nhân.</p> |  | <p> Kích thước chung áp dụng cho mọi đối tượng sử dụng. Thiết kế riêng cho vai bên Phải hoặc vai bên Trái, không dùng chung được. Tấm bọc không phải là thiết bị đã tiệt khuẩn nên không dùng trực tiếp tấm băng bọc lên vết thương hở, vết mổ, chỗ nhiễm khuẩn hay chỗ khâu da. Có thể sử dụng tấm bọc bên ngoài trang phục hoặc băng vết thương.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương mại Tổng hợp An Phú Mỹ | 2021-04-19 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương mại Tổng hợp An Phú Mỹ | 2021-04-19
72 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ tích hợp camera | Đèn mổ treo trần 2 nhánh 160000 lux, có camera full HD | LEDVISION 101/101 | Surgiris | Pháp,Đức | Karl Storz | Đức |  | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh |  | Nhóm null |  |  | 1230000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-09 | 2021-12-31 | <p>Đèn mổ LED, có camera Full HD, dùng trong Phẫu thuật.</p> | <p>Cánh tay treo cụm đầu đèn: 02 chiếc</p><p>Chóa đèn treo trần: 02 chiếc</p><p>Cán cầm điều chỉnh đèn: 02 chiếc</p><p>Camera không dây Full HD: 01 chiếc</p><p>Bảng điều khiển gắn tường: 01 chiếc</p> |  | <p>Đèn mổ LED,</p><p>Độ sáng lên tới 160000lux</p><p>Điều khiển bằng cử chỉ</p><p>Có camera không dây Full HD</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-09 | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-09
73 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Giường bệnh nhân 3 tay quay | MS 1023 | Mespa Saglik Malzemeleri San.Ve Tic.A.S. | Thổ Nhĩ Kỳ | Mespa Saglik Malzemeleri San.Ve Tic.A.S. | Thổ Nhĩ Kỳ |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 22000000 | t | Cái | true | 2021-06-15 | 2023-06-01 | <p>Giường bệnh nhân loại 03 tay quay.</p><p>Nâng hạ đầu lưng.</p><p>Nâng hạ chiều cao.</p><p>Nâng hạ phần chân.</p><p>Tấm chắn đầu giường, tấm chắn đuôi giường tháo lắp dễ dàng.</p><p><br></p> | <p>01 khung giường chính.</p><p>01 thanh troe dịch truyền.</p><p>01 tấm nệm.</p> |  | <p>Kích thước: Dài x Rộng x Cao (214 x 98 x 42~75 cm)</p><p>Nâng hạ phần đầu lưng: 0~70 độ.</p><p>Nâng hạ phần chân: 0 ~ 56 độ.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-15 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-15
74 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm điện giải | Erba lisa scan em | Erba lisa scan em | Erba Lachema S.R.O | Séc | Erba Lachema S.R.O | Séc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương |  | Nhóm null |  |  | 145000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-24 | 2021-12-31 | <p><u>Máy đọc Elisa</u></p><p>Model:Erba lisa scan em</p><p>Hãng SX: Transasia Bio Medicals Ltd</p><p>Xuất xứ: Séc</p><p>Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485</p> | <p><br></p><p>01 máy xét nghiệm chính</p><p>Giao diện sử dụng: màn hình LCD</p><p>Bảng điều khiển màng cứng</p><p>Hộp phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo</p> | [7 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2021-05-24 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2021-05-24
75 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ phẫu thuật đa năng bằng điện | JS-003 | Jinsol Medical Ind., Co | Hàn Quốc | Jinsol Medical Ind., Co | Hàn Quốc |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 410000000 | t | Bộ | true | 2021-07-01 | 2022-07-01 | <p>Bàn mổ đa năng bằng điện model JS-003 được thiết kế theo đường cong tiện lợi khi phẫu thuật. Phần đầu có khả năng điều chỉnh lên xuống ngang dọc.</p><p>Model: JS-003</p><p>Hãng sản xuất: Jinsol</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc&nbsp;</p><p>Đạt các tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và CE.</p> | <p><strong style="color: black;">Cấu hình cơ bản: </strong></p><p><strong style="color: black;">Cấu hình bao gồm: </strong></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;">Bàn chính: 01 cái</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay vịn :01 cặp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đỡ vai: 01 cặp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đỡ đầu gối: 01 cặp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đỡ ngực và eo : 01 cặp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nệm : 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay xả: 01cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công tắc chân: 01cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung treo màn che: 01 cái</p> |  | <p><strong style="color: black;"><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt bàn (W x L): 480 x 1870mm (± 5%)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao điều chỉnh: 780 ~ 980mm (± 5%)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dốc xuôi/ Dốc ngược: 25˚</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng lưng: -20˚ ~60˚ (Lên)&nbsp;0˚ ~ 80˚ (Xuống)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng bên: 30˚ (Trái), 30˚ (Phải)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng chân: 15˚ (Lên)&nbsp;~ 90˚ (Xuống)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng đầu: 15˚ (Lên) ~ 90˚ (Xuống)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vị trí thận: 140˚</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vận hành:</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện thủy lực</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần chân, phần đầu có thể linh động điều chỉnh bằng tay</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nệm: Nệm êm, và bằng da nhân tạo mềm mại, giúp bệnh nhân dễ chịu khi nằm.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 220V 50/60hz</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI | 2021-07-01
76 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng | XLC-200/LS-600 | Công Ty TNHH Máy Y Tế Nam Việt | Việt Nam | Công Ty TNHH Máy Y Tế Nam Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công Ty TNHH Máy Y Tế Nam Việt | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 110000000 | t | Bộ | true | 2021-04-06 | 2022-04-06 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Máy nội soi Tai Mũi Họng</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Model: XLC-200/LS-600</span></p><p>- Camera thiết kế thon gọn với cảm biến SONY CCD</p><p>- Tính năng cân bằng trắng (White Balance), chỉnh màu Red/Blue.</p><p>- Bộ xử lý ảnh chụp và chia 4 trên màn hình, truyền ảnh sang máy tính</p><p>- Nguồn sáng LED công suất lớn, thấu kính tụ sáng</p> | <p>- Camera nội soi</p><p>- Bộ xử lý hình ảnh nội soi</p><p>- Nguồn sáng</p><p>- Dây dẫn sáng</p><p>- Ống nội soi mũi tai</p><p>- Ống nội soi họng</p><p>- Màn hình hiển thị 24”</p><p>- Xe để máy</p><p>&nbsp;</p> |  | <p>- Cảm biến ánh sáng 1/3 inch Sony CCD</p><p>- Độ phân giải 440,000 pixcels</p><p>- Lợi màu Red / Blue gain</p><p>- Nguồn điện AC220V/50Hz</p><p>- Video out Composite: AV 1 / AV 2, VGA</p><p>- Nguồn cung cấp ánh sáng&nbsp;LED</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Máy Y Tế Nam Việt | 2021-04-06 | Công Ty TNHH Máy Y Tế Nam Việt | 2021-04-06
77 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Tấm bọc trị liệu/tấm băng trị liệu mắt cá chân | 590330-03 | Coolsystems, Inc. | Mỹ | Coolsystems, Inc. | Mỹ | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương mại Tổng hợp An Phú Mỹ |  | Nhóm 3 |  |  | 31250000 | t | Chiếc | true | 2021-04-19 | 2021-12-31 | <p> Tấm bọc trị liệu/tấm băng trị liệu/ Băng cuốn lạnh trị liệu cổ chân, phụ kiện dùng cho máy Trung tâm trị liệu GameReady. Lưu ý không cuộn hay bẻ, gập tấm băng trị liệu sau khi sử dụng.</p> | <p> &nbsp;- Tấm băng truyền nhiệt thiết kế bản quyền với cổng cắm gắn liền cho cổ chân/ mắt cá chân.- Áo bọc bảo vệ có logo nhà sản xuất. Có thể tháo ra làm sạch sau khi sử dụng cho mỗi bệnh nhân.</p> |  | <p> Kích thước chung áp dụng cho mọi đối tượng sử dụng. Thiết kế dùng chung cho cả hai bên. Tấm bọc không phải là thiết bị đã tiệt khuẩn nên không dùng trực tiếp tấm băng bọc lên vết thương hở, vết mổ, chỗ nhiễm khuẩn hay chỗ khâu da. Có thể sử dụng tấm bọc bên ngoài trang phục hoặc băng vết thương.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương mại Tổng hợp An Phú Mỹ | 2021-04-19 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương mại Tổng hợp An Phú Mỹ | 2021-04-19
78 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường cấp cứu đa năng | TB-2003RL | TaeDong Prime Co., Ltd. | Hàn Quốc | TaeDong Prime Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 103700000 | t | Cái | true | 2021-03-29 | 2021-08-31 | <p>Giường điện cấp cứu đa năng (3 chức năng)</p> | <p class="ql-align-justify"> - Bánh xe 5”: 04 Cái.</p><p class="ql-align-justify"> - Đệm: 01 Cái.</p><p class="ql-align-justify"> - Bàn ăn: 01 Cái.</p><p class="ql-align-justify"> - Cọc truyền dịch: 01 Cái.</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">- Kích thước: Dài 2200 × Rộng 960 × Cao 360~660mm (Không tính đệm).</p><p class="ql-align-justify">- Khung giường: Bằng thép tấm và thép ống.</p><p class="ql-align-justify">- Phần đầu và chân giường dễ dàng tháo rời.</p><p class="ql-align-justify">- Phần trên mặt giường: 04 phần khuôn ép nhựa , dễ dàng làm sạch.</p><p class="ql-align-justify">- Lan can được thiết kế an toàn.</p><p class="ql-align-justify">- Bàn ăn.</p><p class="ql-align-justify">- Toàn bộ chân giường làm bằng sắt được phủ sơn tĩnh điện.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2020-12-24 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2021-06-22
79 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy tách chiết ADN/ARN | Máy tách chiết tinh sạch DNA/RNA tự động | Maelstrom 9600 | Taiwan Advanced Nanotech Inc. | Đài Loan | Taiwan Advanced Nanotech Inc. | Đài Loan | ["2020"] | Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 1650000000 | t | Cái | true | 2021-05-13 | 2021-12-31 | <p>Maelstrom 9600 là một máy chiết axit nucleic tự động độc lập và nhỏ gọn được thiết kế cho các ứng dụng công suất trung bình. Đầu tip có thể xoay chuyên dụng cho phép trộn hạt từ một cách hiệu quả. Với giao diện người dùng trực quan và các chương trình tùy biến, Maelstrom 9600 cho phép tăng năng suất trong phòng thí nghiệm bằng cách chuyển đổi các hoạt động thường ngày thành một giải pháp tự động hoàn toàn.</p> | <p>Cung cấp kèm theo trong: </p><ul><li>Máy Maelstrom 9600 </li><li>Dây nguồn </li><li>Đĩa đựng tip khuấy mẫu </li><li>Đế từ </li><li>Hướng dẫn sử dụng </li><li>Bộ hóa chất, vật tư chạy thử máy </li></ul> |  | <p>Thể tích thao tác: 50µl - 1600µl Tốc độ xoay đầu tip: lên đến 3000 rpm </p><p>Que từ: 30 mm, 3000 gauss </p><p>Mục tiêu tách chiết: DNA, RNA, cfDNA, gDNA, RNA tổng số </p><p>Loại mẫu tương thích: máu, huyết tương, huyết thanh, dịch cơ thể, nước tiểu, mô động vật, mô thực vật, mô đúc FFPE, vi khuẩn, virus, nấm, tế bào, dịch huyền phù PBS, mẫu pháp y, dịch phết, phân </p><p>Thời gian chạy: 25 ~ 60 phút Công suất: 96 mẫu/mẻ chạy </p><p>Bộ phận làm nóng: 4 đĩa làm nóng Hiển thị: Màn hình cảm ứng 7-inch Khả năng làm nóng: nhiệt độ phòng ~ 130 oC </p><p>Đèn UV: Có </p><p>Lượng mẫu đầu vào: </p><p>- Máu: 300 µL (tách DNA), 200 µL (tách RNA) </p><p>- Mô động vật: 20-50 mg (tách DNA), 30-100 mg (tách RNA) </p><p>- Tế bào động vật: ≤2x10<sup>6</sup> tế bào (tách DNA), 10<sup>5</sup> - 10<sup>7</sup> tế bào (tách RNA) </p><p>- Vi khuẩn: ≤3 x 10<sup>8</sup> tế bào (tách DNA) </p><p>- Virus: 200-300 µL huyết thanh/huyền phù PBS </p><p>Thời gian thao tác máy: </p><p>- Máu: 30-40 phút </p><p>- Mô động vật: 40-50 phút (DNA), 60-70 phút (RNA) </p><p>- Tế bào động vật: 40-50 phút (DNA), 60-70 phút (RNA) </p><p>- Vi khuẩn: 40-60 phút (DNA) </p><p>- Virus: 25-70 phút (DNA/RNA) Lượng DNA/RNA thu hồi:&nbsp; </p><p>- Máu: 2-5 µg (DNA/RNA)&nbsp; </p><p>- Mô động vật: 2-10 µg (DNA/RNA)&nbsp; </p><p>- Tế bào động vật: 2-5 µg (DNA/RNA)&nbsp; </p><p>- Vi khuẩn: 1-20 µg (DNA/RNA)&nbsp; </p><p>- Khối lượng: 130 kg </p><p>- Kích thước: 87 x 57.5 x 70 cm </p><p>- Nguồn cung cấp: 220-240 VAC </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất | 2021-05-13 | Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất | 2021-05-13
80 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang tổng quát | Hệ thống X-quang kỹ thuật số | DR1F-500 | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1700000000 | t | Hệ thống | false | 2020-10-20 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống X-quang chẩn đoán DR1F-500 rất thích hợp với phòng chụp X-quang truyền thống&nbsp;và nó có thể dễ dàng được nâng cấp lên thành hệ thống kỹ thuật số DR với sự hỗ trợ giao diện kết nối với DR và PC, Bucky hoàn toàn tương thích với cảm biến bản phẳng.</p><p>Hệ thống X-quang của Việt Ba được trang bị một tủ phát cao áp cao tần tạo ra chất lượng hình ảnh cao dựa trên chất lượng cao của chùm tia X có dạng sóng kV rất nhỏ và dòng mA chính xác cùng bộ điều khiển thời gian chụp.</p><p>Hệ thống X-quang được thiết kế với sự quan tâm toàn diện tới sự thoải mái của cả người vận hành và bệnh nhân. Ngoài ra, nó được thiết kế đặc biệt để tối thiểu hóa tiếng ồn của khóa điện trong quá trình vận hành&nbsp;</p><p>Hệ thống X-quang này đã được chứng minh nhiều năm về chất lượng, độ bền và giao diện sử dụng thân thiện</p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | 2021-05-14 | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | 2021-05-14
81 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải Erba Lyte CA + | Erba Lyte Ca Plus | Caretium Medical Instruments Co. Limited | Trung Quốc | Erba Lachema S.R.O | Séc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 196000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm điện giải</p><p>Model: Erba Lyte Ca Plus</p><p>Hãng SX: Erba Lachema S.r.o - CH Séc</p><p>Xuất xứ: Trung Quốc</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016</p><p>Thông số đo: Na, K, Cl, Ca, pH</p> | <p>- Máy xét nghiệm chính</p> <p>- Khay chuyển mẫu tự động</p> <p>- Hộp phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo</p> <p>- 01 bộ hóa chất điện giải</p> <p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>Thông số xét nghiệm: Na, K, Cl, Ca, pH</p> <p>Nguyễn tắc đo: Đo trực tiếp bằng điện cực trao đổi ION</p> <p>Công suất: 60 mẫu / giờ</p> <p>Mẫu đo: máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu pha loãng</p> <p>Kiểm chuẩn 2 mức, dạng thống kê SD và CV%</p> <p>Thể tích hút mẫu: 150 microlit</p> <p>Màn hình: màn hình cảm ứng chạm LCD</p> <p>Máy in nhiệt tích hợp trong máy</p> <p>Cổng kết nối RS-232</p> |  | điện cực Na, Ca, Cl, K, pH, Ref |  |  |  | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2020-11-16 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2021-05-24
82 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút liên tục áp lực thấp chạy điện | Máy hút dịch chạy điện | SU600.05 | Inspital Medikal Teknoloji A.Ş. | Thổ Nhĩ Kỳ | Inspital Medikal Teknoloji A.Ş. | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2020"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 52900000 | t | Cái | true | 2021-05-14 | 2021-12-31 | <p>là loại máy hút dịch tốc độ cao chạy điện </p> | <p>+ Thân máy chính: 01 cái</p><p>+ Pedal điều khiển: 01 cái</p><p>+ Bình hút 3 lít: 02 cái</p><p>+ Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>+ Xe đẩy có 4 bánh xe, có phanh hãm</p><p>+ Bình hút dịch dung tích 3 lít, cho phép tiệt trùng ở nhiệt độ 121° C</p><p>+ Có van chống tràn </p><p>+ Có nút điều khiển lưu lượng hút và đồng hồ hiển thị áp lực hút.</p><p>+ Đồng hồ hiển thị: có thể hiển thị 2 đơn vị áp lực bằng mbar và mmHg</p><p>+ Có bộ điều áp chân không dạng van kim </p><p>+ Dải hiển thị:</p><p>&nbsp;&nbsp;- Từ 0 tới 1000mbar</p><p>&nbsp;&nbsp;- Từ 0 tới 760 mmHg</p><p>+ Áp lực hút tối đa: 680 mmHg.</p><p>+ Lưu lượng hút tối đa: 60 lít/ phút</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-14 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-14
83 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2083 | 3020-P-2083 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 305500000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-09-30 | <p><strong>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện </strong><strong style="color: rgb(0, 0, 0);">3020-P-2083 </strong><strong> (5 bước phóng đại, đèn LED, loại tiêu chuẩn, thị kính hội tu &amp; hệ thống phẳng (bao gồm bộ nguồn và cáp)</strong></p><p><strong>Slit Lamp Symphony 40H, 5 step, converging binos,&nbsp;LED, Digital ready, Unit plate system (including Power supply box and all cables)</strong></p> | <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Bàn đặt máy</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Thị kính</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Que định thị</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Giấy lót cằm</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p><u>Mô&nbsp;tả&nbsp;tính&nbsp;năng&nbsp;kỹ&nbsp;thuật:</u></p><p>1.&nbsp;Hệ&nbsp;thống&nbsp;quang&nbsp;học:</p><p>-Kiểu:&nbsp;Ống nhòm hai mắt hội tụ góc 8<sup>o </sup>kiểu Galelian</p><p>- Độ&nbsp;phóng&nbsp;đại: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x bằng trống xoay</p><p>- Thị&nbsp;kính: 12.5x</p><p>- Vùng&nbsp;quan&nbsp;sát: 5.5, 8.5, 14, 22, 34mm</p><p>- Điều&nbsp;chỉnh&nbsp;khoảng&nbsp;cách&nbsp;đồng&nbsp;tử: 49 – 77mm</p><p>- Khoảng&nbsp;cách&nbsp;tiêu&nbsp;cự&nbsp;vật&nbsp;kính: 107mm</p><p>- Góc&nbsp;hội&nbsp;tụ&nbsp;vật&nbsp;kính: 13<sup>o</sup></p><p>2.&nbsp;Hệ&nbsp;thống&nbsp;chiếu&nbsp;sáng&nbsp;khe&nbsp;và&nbsp;chân&nbsp;đế:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ&nbsp;rộng&nbsp;khe: 0 -12mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ&nbsp;dài&nbsp;khe: 12mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích&nbsp;thước&nbsp;mở: 0.2, 1mm<sup>2</sup>, 2, 3, 5, 9, 12mm</p><p>-&nbsp;Bộ&nbsp;lọc:&nbsp;Trong&nbsp;suốt,&nbsp;khử&nbsp;đỏ,&nbsp;mật&nbsp;độ trung&nbsp;tính,&nbsp;khuếch&nbsp;tán,&nbsp;xanh, IR, hấp thụ nhiệt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc&nbsp;khe:&nbsp;±90<sup>o</sup></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xoay&nbsp;khe:&nbsp;±180<sup>o</sup></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiên&nbsp;khe&nbsp;theo&nbsp;chiều&nbsp;dọc: 0°, 5°, 10°, 15° &amp; 20°</p><p>-&nbsp;&nbsp;Dịch&nbsp;chuyển&nbsp;chân&nbsp;đế:&nbsp;tới&nbsp;lui&nbsp;25mm, lên xuống&nbsp;107mm,&nbsp;trái&nbsp;phải&nbsp;110mm</p><p>-&nbsp;Tinh&nbsp;chỉnh&nbsp;dịch&nbsp;chuyển&nbsp;ngang: 12mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích&nbsp;thước&nbsp;mặt&nbsp;bàn: 405 x 500mm</p><p>-&nbsp;Đèn&nbsp;định&nbsp;thị: LED</p><p>- Đèn&nbsp;chiếu&nbsp;sáng: LED/Halogen 6V, 20W</p><p>3-&nbsp;Kích&nbsp;thước,&nbsp;trọng&nbsp;lượng:</p><p>-&nbsp;Đèn&nbsp;khe: 75 x 54 x 45cm</p><p>-&nbsp;Bàn&nbsp;đặt&nbsp;máy: 51 x 42 x 15cm</p><p>-&nbsp;Nguồn&nbsp;điện: 110 – 240V&nbsp;±10%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01
84 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy lập bản đồ giác mạc | Máy cơ sinh học giác mạc | Corvis ST | Oculus Optikgerate GmbH | Đức | Oculus Optikgerate GmbH | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1180000000 | t | Cái | true | 2021-05-05 | 2021-09-05 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Thiết bị có khả năng đánh giá đáp ứng cơ sinh học giác mạc, nhãn áp và độ dày giác mạc</span></p> | <p><span style="color: black;">1. Máy chính kèm màn hình điều khiển cảm ứng đi kèm: 01</span></p><p><span style="color: black;">2. Áo phủ bụi: 01 chiếc </span></p><p><span style="color: black;">3. Cầu chì dự phòng: 02 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">4. Dây cáp nguồn: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">5. Dây cáp kết nối máy chính và máy tính: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">6. Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và tiếng Việt: 01 </span></p><p><span style="color: black;">7. Giấy lót tỳ cằm: 01 tệp 100</span></p><p><span style="color: black;">8. Máy in nhiệt tích hợp đi kèm: 01</span></p><p><span style="color: black;">9. USB phần mềm chính hãng đi kèm: 01</span></p> |  | <p><strong style="color: black;">Đặc tính thiết bị: </strong></p><p><span style="color: black;">- Có khả năng ghi lại phản ứng của giác mạc với luồng khí xung</span></p><p><span style="color: black;">- Có sử dụng camera Scheimplug tốc độ cao</span></p><p><span style="color: black;">- Có hiển thị đánh giá chất lượng của kết quả khám bằng hiển thị màu.</span></p><p><span style="color: black;">- Thiết bị có khả năng tính toán một giá trị hiệu chỉnh cơ sinh học nhãn áp (bIOP)</span></p><p><span style="color: black;">- Sàng lọc sớm các bệnh lý giãn phình giác mạc như giác mạc chóp</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">- Có báo cáo sàng lọc Vinciguerra: để đánh giá toàn diện và phát hiện giác mạc chóp</span></p><p> <span style="color: black;">- Có khả năng đánh giá cơ sinh học giác mạc dựa trên phản ứng động giác mạc, và có khả năng hiển thị chỉ số ứng suất biến dạng để đánh giá nguy cơ liên quan đến giãn phình giác mạc</span></p><p><span style="color: black;">- Có khả năng tự hiển thị phân loại chỉ ra tình trạng bệnh nhân hiện tại so với nhóm bệnh nhân khỏe mạnh bằng màu sắc: màu trắng, màu xám nhẹ và màu xám đen</span></p><p><span style="color: black;">- Có khả năng đo độ đàn hồi của giác mạc</span></p><p><span style="color: black;">- Có khả năng kết hợp với bản đồ giác mạc của Máy Pentacam để đánh giá tổng thể giác mạc dựa trên chỉ số kết hợp bản đồ giác mạc và cơ sinh học giác mạc,</span></p><p><span style="color: black;">- Phân tích cơ sinh học sau khi điều trị hiệu chỉnh khúc xạ bằng Laser (LVC) để quyết định lâm sàng như tái điều trị sau Lasik hoặc Crosslinking trong trường hợp bệnh lý phình giãn giác mạc</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">- Hiển thị so sánh cơ sinh học giác mạc với chỉ số&nbsp;ứng suất – biến dạng (SSI): định lượng thay đổi cơ sinh học sớm</span></p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-05-05 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-05-05
85 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim 12 kênh | ECG-2450 | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ |  | Nhóm null |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-14 | 2021-12-31 | <ul><li class="ql-align-justify">Phân tích với độ chính xác cao và công nghệ không nhiễu cho phép ra quyết định chăm sóc tốt hơn và loại bỏ sự cần thiết phải làm lại.</li><li class="ql-align-justify">Chương trình phân tích có hơn 200 kết quả và 5 mục đánh giá cùng với phân tích chi tiết. Phần mềm cũng có thể phát hiện dạng ECG hội chứng Brugada.</li><li class="ql-align-justify">Có thể kiểm tra trạng thái kết nối của điện cực.</li><li class="ql-align-justify">Có chức năng kiểm tra ID, không cho phép bắt đầu đo trừ khi thông tin về bệnh nhân và tên kỹ thuật viên được nhập. Chức năng này tăng tính an toàn, ngăn ngừa việc nhận dạng sai bệnh nhân.</li><li class="ql-align-justify">Quản lý dữ liệu linh hoạt giúp quy trình làm việc liên tục và chăm sóc bệnh nhân tốt hơn. Bạn có thể chọn phương pháp truyền thông và phương pháp quản lý dữ liệu phù hợp nhất.</li></ul><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-05-14 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-05-14
86 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Đèn quang trùng hợp | Đèn quang trùng hợp | SMARTLITE FOCUS INTRO | Dentsply DeTrey GmbH | Đức | Dentsply DeTrey GmbH | Đức |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 26693940 | t | Bộ | false | 2021-05-14 | 2021-10-30 | <p>Đèn quang trùng hợp</p> | <p>Đèn quang trùng hợp</p> | [7 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-05-14 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-05-21
87 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy theo dõi sản khoa | Máy theo dõi sản khoa | Máy phát hiện tim thai | FD-492 | Toitu Co. Ltd | Nhật Bản | Toitu Co. Ltd | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ |  | Nhóm 3 |  |  | 57000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-06 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Thiết kế gọn nhẹ, dễ cầm và xách</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị được thiết kế dễ cầm và xách do nhẹ, giảm thời gian và công sức trong khi hoạt động.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Máy có màn cảm ứng tinh thể lỏng thuận tiện, dễ nhìn</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có màn cảm ứng tinh thể lỏng (LCD 3.5 inch) tăng khả năng quan sát bằng việc tăng gấp đôi số hiển thị nhịp tim và các thông số khác. Người sử dụng có thể kiểm tra sự thay đổi nhịp tim bằng việc theo dõi sóng khi thay đổi màn hiển thị. Người sử dụng cũng có thể điều chỉnh âm lượng và thay đổi cài đặt bằng màn cảm ứng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ cần chạm từng loại hiển thị của màn hình LCD để lần lượt thay đổi hiển thị nhịp tim, hiển thị sóng và hiển thị sóng (phóng to).</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đo chống nước thân thiện và dễ sử dụng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đo thiết kế mới hình chữ L dễ sử dụng , dễ dàng trượt trên ổ bụng và có thể điều khiển nếu bệnh nhân ở tư thế nằm. Thiết kế chống nước cho phép có thể rửa đầu đo đảm bảo vệ sinh khi sử dụng.</p> | <p><span style="color: black;">Máy chính: 01 máy</span></p><p><span style="color: black;">Các phụ kiện đi kèm bao gồm:</span></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Giá đỡ đầu dò: 01 </span></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đầu dò Doppler không dây: 01 </span></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Dây nguồn: 01 </span></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Gel siêu âm: 01</span></p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Máy chính</strong></p><ul><li class="ql-align-justify">Thời gian hoạt động liên tục: 160 phút.</li><li class="ql-align-justify">Thời gian sạc pin: 70 phút</li><li class="ql-align-justify">Chức năng hiển thị: Màn hình LCD: điều kiện hoạt động, cài đặt, mức pin, điều kiện bất thường.</li><li class="ql-align-justify">Giao tiếp bên ngoài: Đầu ra thiết bị cuối, Jack cắm tai nghe.</li></ul><p class="ql-align-justify"><strong>Đầu dò</strong></p><ul><li class="ql-align-justify">Kiểu đầu dò:&nbsp;Giao tiếp không dây</li><li class="ql-align-justify">Kiểu bảo vệ:&nbsp;Thiết bị bảo vệ bên trong</li><li class="ql-align-justify">Chức năng hiển thị: Chỉ thị Led: trạng thái hoạt động.</li></ul><p class="ql-align-justify"><strong>Đo đạc</strong></p><ul><li class="ql-align-justify">Hệ thống sóng siêu âm: Sóng phát liên tục</li><li class="ql-align-justify">Tần số dao động:&nbsp;2,5 MHz +/- 10%</li><li class="ql-align-justify">Đầu ra sóng siêu âm:&nbsp;50 – 240 bpm.</li><li class="ql-align-justify">Độ chính xác nhịp tim thai: +/- 3 bmp hoặc ít hơn.</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-04-06 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-04-06
88 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Tấm bọc trị liệu/tấm băng trị liệu cẳng chân | 590906-03 | Coolsystems, Inc. | Mỹ | Coolsystems, Inc. | Mỹ | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương mại Tổng hợp An Phú Mỹ |  | Nhóm 3 |  |  | 31250000 | t | Chiếc | true | 2021-04-19 | 2021-12-31 | <p> Tấm bọc trị liệu/tấm băng trị liệu/ Băng cuốn lạnh trị liệu cẳng chân, phụ kiện dùng cho máy Trung tâm trị liệu GameReady. Lưu ý không cuộn hay bẻ, gập tấm băng trị liệu sau khi sử dụng.</p> | <p> &nbsp;- Tấm băng truyền nhiệt thiết kế bản quyền với cổng cắm gắn liền cho cẳng chân.- Áo bọc bảo vệ có logo nhà sản xuất. Có thể tháo ra làm sạch sau khi sử dụng cho mỗi bệnh nhân.</p> |  | <p> Kích thước chung áp dụng cho mọi đối tượng sử dụng. Thiết kế dùng chung cho cả hai bên. Tấm bọc không phải là thiết bị đã tiệt khuẩn nên không dùng trực tiếp tấm băng bọc lên vết thương hở, vết mổ, chỗ nhiễm khuẩn hay chỗ khâu da. Có thể sử dụng tấm bọc bên ngoài trang phục hoặc băng vết thương.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương mại Tổng hợp An Phú Mỹ | 2021-04-19 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương mại Tổng hợp An Phú Mỹ | 2021-04-19
89 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 500 lít, 1 cửa trượt đứng (SUS316L) | HA-500DR | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1850000000 | t | Cái | true | 2021-05-24 | 2021-12-31 | <p>Ứng dụng: Dùng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, bông băng, gạc y tế, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ kim loại, đồ vải, cao su, nhựa chịu nhiệt, thủy tinh, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> | <p>- Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 01 bộ</p><p> - Phụ kiện tiêu chuẩn:</p><p> + Xe đẩy vật hấp bên ngoài, chế tạo bằng thép không gỉ SUS 304, bánh xe có chốt hãm: 01&nbsp;cái</p><p> + Giá đựng vật hấp bên trong, di chuyển được, chế tạo bằng thép không gỉ SUS 304: 01 cái</p><p> + Dây cáp nguồn 3 pha: 05 m</p><p> + Dây nối đất: 02 m</p><p> + Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 01 bộ</p><p> + Quy trình vận hành (dán trên máy): 01 tờ</p> |  | <p>- Tiệt trùng bằng phương pháp sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao.</p><p> - Điều khiển nhiệt độ và thời gian hoàn toàn tự động bằng PLC, giao diện với người sử dụng thông qua màn hình màu cảm ứng.</p><p> - Có chức năng sấy khô bằng máy hút chân không.</p><p>- Dung tích buồng hấp: 500 lít</p><p>- Vật liệu: Buồng hấp, bình sinh hơi bằng thép không gỉ SUS316L. Khung vỏ máy bằng thép không gỉ SUS304</p><p>- Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm2 (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).</p><p> - Dải cài đặt nhiệt độ hấp tiệt trùng: 105°C – 135°C (có thể mở rộng theo&nbsp;nhu cầu sử dụng).</p><p> - Dải cài đặt thời gian hấp tiệt trùng: 1 – 180 phút&nbsp;(có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).</p><p> - Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút (có thể mở rộng theo&nbsp;&nbsp;nhu cầu sử dụng).</p><p> - Thiết bị hoạt động bằng điện.</p><p> - Nguồn điện:</p><p> + 3 pha 380VAC/ 50Hz cho máy hút chân không và buồng sinh hơi.</p><p> + 220VAC ± 10%/ 50Hz cho các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính và các phụ kiện kèm theo.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-05-24 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-05-24
90 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ điện đa năng | SC 5010 HS | Akrus GmbH & Co. KG | Đức | Akrus GmbH & Co. KG | Đức | ["2021"] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng |  | Nhóm 3 |  |  | 869600000 | t | Cái | true | 2021-05-05 | 2021-12-31 | <p><strong>THÔNG TIN CHUNG:</strong></p><ol><li>Thiết bị được sản xuất mới 100%.</li><li>Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE hoặc ISO 13485 hoặc ISO 9001.</li></ol> | <p><strong>CẤU HÌNH CHUẨN:</strong></p><ul><li>01 Ghế (bàn) phẫu thuật</li><li>01 Bộ tựa đầu đa khớp nối</li><li>01 Bộ tựa tay</li><li>01 Pedal</li><li>01 Pin dự phòng</li><li>01 Hướng dẫn sử dụng</li></ul> |  | <p><strong>TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT:</strong></p><ul><li>Ghế mổ bệnh nhân dùng cho: phẫu thuật ENT, phẫu thuật răng hàm mặt/ implant, phẫu thuật tạo hình/ tái tạo.</li><li>Có vùng không gian hoạt động rộng phía dưới tựa lưng thuận tiện cho bác sĩ khi điều trị.</li><li>Chiều cao ghế, tựa đầu, tựa lưng, và phần chân hỗ trợ được điều chỉnh bằng điện riêng biệt.</li><li>Điều khiển chân cho bánh xe trên cả hai mặt</li><li>Tựa đầu thiết kế đa chức năng</li><li>Hỗ trợ 08 vị trí nhớ của ghế</li></ul><p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><ul><li>Nguồn Pin: 24 V; 2,9 W.</li><li>Nguồn điện cắm sạc: 100- 240V</li><li>Thời gian sạc: 4 giờ.</li><li>Tần số: 50-60Hz.</li><li>Công suất: 400 mA.</li><li>Cầu chì: T1, 25//250 A/H//V.</li><li>Tiêu chuẩn an toàn: IP 65.</li><li>Chu kỳ làm việc của động cơ điện: 6 phút</li></ul> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-05-05 | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-06-22
91 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện tự động | PG-907s | Progetti S.r.l. | Italy | Progetti S.r.l. | Italy | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-06 | 2022-04-06 | <p><strong>Bơm tiêm điện tự động </strong></p><p><strong>- </strong>Model: PG-907s</p><p>- Hãng sx: Progetti&nbsp;</p> | <p>Máy chính</p><p>Pin Lithium 15V</p><p>Dây nguồn</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng LCD TFT 4.3 inch, 10 mức độ hiển thị tương phản, giao diện dễ sử dụng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân loại: Bơm tiêm điện hệ thống mở phù hợp với nhiều loại xilanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguyên tắc: Động cơ bước dẫn trục vận hành liên tục</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ truyền: 7 chế độ có sẵn: ml/h, trọng lượng cơ thể, nhỏ giọt, tải liều, nối, trình tự và chế độ chuyển tiếp</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2021-04-06 | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2021-04-06
92 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Tấm bọc trị liệu/tấm băng trị liệu cắt cụt | 590918-03 | Coolsystems, Inc. | Mỹ | Coolsystems, Inc. | Mỹ | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương mại Tổng hợp An Phú Mỹ |  | Nhóm 3 |  |  | 31250000 | t | Chiếc | true | 2021-04-19 | 2021-12-31 | <p> Tấm bọc trị liệu/tấm băng trị liệu/ Băng cuốn lạnh trị liệu chân sau phẫu thuật cắt cụt, phụ kiện dùng cho máy Trung tâm trị liệu GameReady. Lưu ý không cuộn hay bẻ, gập tấm băng trị liệu sau khi sử dụng.</p> | <p> &nbsp;- Tấm băng truyền nhiệt thiết kế bản quyền với cổng cắm gắn liền dùng cho chân sau phẫu thuật cắt cụt.- Áo bọc bảo vệ có logo nhà sản xuất. Có thể tháo ra làm sạch sau khi sử dụng cho mỗi bệnh nhân.</p> |  | <p> Kích thước chung áp dụng cho mọi đối tượng sử dụng. Thiết kế dùng chung cho cả hai bên. Tấm bọc không phải là thiết bị đã tiệt khuẩn nên không dùng trực tiếp tấm băng bọc lên vết thương hở, vết mổ, chỗ nhiễm khuẩn hay chỗ khâu da. Có thể sử dụng tấm bọc bên ngoài trang phục hoặc băng vết thương.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương mại Tổng hợp An Phú Mỹ | 2021-04-19 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương mại Tổng hợp An Phú Mỹ | 2021-04-19
93 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Nắp chụp silicone dùng cho kim phaco 2.8mm (18241-M012L) | 18241-M012L | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 440000 | t | Cái | true | 2021-01-27 | 2021-06-30 | <p>Nắp chụp silicone dùng cho kim phaco 2.8mm/ Silicone Sleeve type S</p> | <p>Nắp chụp silicone dùng cho kim phaco 2.8mm/ Silicone Sleeve type S</p> |  | <p>Nắp chụp silicone dùng cho kim phaco 2.8mm/ Silicone Sleeve type S</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-04-13
94 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | THIẾT BỊ LASER BÁN DẪN NỘI MẠCH 02 ĐẦU PHÁT | GX-1000 | Guilin Kangxing Medical Instrument Co., Ltd | Trung Quốc | Guilin Kangxing Medical Instrument Co., Ltd | Trung Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 45000000 | t | Bộ | true | 2021-04-06 | 2022-12-31 | <p>Model: GX-1000</p><p>Xuất xứ: Trung Quốc</p><p>Hãng sản xuất: Kangxing</p><p>Thiết mới 100%</p><p>Chứng chỉ chất lượng: ISO 9001:2000</p> | <p><strong>Cấu hình : </strong></p><p><br></p><p><strong><em>-</em></strong>Thiết bị Laser bán dẫn + phụ kiện tiêu chuẩn: 01</p><p>-Phụ kiện kèm theo bao gồm cả hạng mục có trong phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:</p><p><br></p><p>+<strong><em> </em></strong></p><p><strong>02 </strong>Đầu phát Laser bước sóng 650nm</p><p>+ </p><p>0<strong>1</strong></p><p> Adapter 220VAC → DC 9V</p><p><strong>+ 02</strong> Đầu kết nối từ dùng trong châm cứu</p><p><strong>+ 01</strong> Bộ dây cáp nguồn</p><p>+ </p><p>02<strong> </strong></p><p>Chìa khóa nguồn</p><p>+ 01<strong> </strong></p><p>Sách hướng sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh</p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật</strong></p><p>- Laser đỏ có bước sóng: 650nm</p><p>- Công suất phát: ≤ 6mW/1đầu phát điều chỉnh được</p><p>- Kiểu hoạt động: liên tục, xung lặp lại (từ 10 – 80 xung/phút)</p><p>- Góc mở tia: 2,5</p><p>0</p><p><br></p><p>- Thời gian điều trị điều chỉnh được từ 1 – 99 phút, bước nhảy 1 phút</p><p>- Điều khiển: vi xử lí</p><p>- Công suất tiêu thụ: ≤ 25W</p><p>- Nguồn điện sử dụng: 220VAC; 50Hz hoặc DC 9V</p><p>- Trọng lượng: 3Kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-06
95 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng bằng hơi nước nhiệt độ cao | NC 710D | Nuve Sanayi Malzemeleri Imalat Ve Ticaret A.S. | Thổ Nhĩ Kỳ | Nuve Sanayi Malzemeleri Imalat Ve Ticaret A.S. | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm null |  |  | 2100000000 | t | Cái | true | 2021-05-05 | 2021-08-05 | <p><strong>Cấu hình chi tiết gồm:</strong></p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính : 01 cái</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vĩ để khay và khay lưới ; 10 bộ</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy vật liệu hấp ; 02 cái ( 01 cái dùng cho cửa trước và 01 cái dùng cho cửa sau)</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy nén khí : 01 cái</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thùng chứa nước 200 lít ; 01 cái</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt ; 01 bộ</p> | <p><strong>Cấu hình chi tiết gồm:</strong></p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính : 01 cái</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vĩ để khay và khay lưới ; 10 bộ</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy vật liệu hấp ; 02 cái ( 01 cái dùng cho cửa trước và 01 cái dùng cho cửa sau)</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy nén khí : 01 cái</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thùng chứa nước 200 lít ; 01 cái</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt ; 01 bộ</p> |  | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích buồng: 710 lít</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vĩ chứa khay 300x600x300 mm (RxDxC)± 15 mm</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tiệt trùng: 121°C / 125 °C / 134 °C / 136°C</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình định sẵn: 7 + 1chương trình chất lỏng + 1 sấy</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình chưa cài:&nbsp;50</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình kiểm tra: Rò rỉ chân không .</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức chân không tối thiểu : 100 mbar</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị: Màn hình cảm ứng đủ màu sắc&nbsp;800x480 pixel 7 inch</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vật liệu buồng: Thép không gỉ .</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vật liệu áo ngoài: Thép không gỉ .</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vật liệu bồn đun: Thép không gỉ </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vật liệu bên ngoài: Thép không gỉ .</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cung cấp: 400 V 50/60 Hz, 3 pha .</p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Công suất tiêu thụ: 62 kW</p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Kích thước buồng (RxSxC) mm: 635x1738x655 ± 50mm</p><p>Kích thước bên ngoài (RxSxC)mm: 1140x2080x1910 ± 100mm</p> | <p>Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu</p><p>Bảo trì định kỳ 3 tháng/lần</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG | 2021-05-05 | CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG | 2021-05-05
96 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh LED | ATRIA 5 | Tekno-medical Optik-Chirurgie GmbH | Đức | Tekno-medical Optik-Chirurgie GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Trivina | Đức | Nhóm 3 |  |  | 580000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-06 | 2021-12-31 | <p>Bộ đèn mổ treo trần 1 nhánh công suất lớn, trang bị cho phòng mổ, phục vụ cho mọi phẫu thuật.</p><p>Đèn sử dụng công nghệ phát sáng LED, ánh sáng mát và tuổi thọ cao.</p><p>&nbsp;</p> | <p>Bộ tay treo 1 nhánh: 01 bộ</p><p>Đầu đèn: 01 bộ</p><p>Tay cầm khử trùng: 01 chiếc</p><p>HDSD: 01 bộ</p><p>&nbsp;</p> |  | <p>Đèn mổ treo trần 1 nhánh công nghệ LED</p><p>Công suất: 130klux </p><p>Nhiệt độ màu : 4500K</p><p>Chỉ số Ra: 95</p><p>Đường kính trường sáng: 24-33cm</p><p>Tuổi thọ bóng LED: 50.000 giờ</p><p>Đường kính đầu đèn: 67cm</p> | <p>Lắp đặt hoàn thiện tại Bệnh viện</p><p>Bảo hành: 12 tháng</p><p>Bảo trì theo yêu cầu (có báo giá riêng)</p><p>----------------------------</p><p>* Mọi chi tiết xin liên hệ:</p><p>Công ty TNHH Trivina</p><p>www.trivina.vn</p><p>E-mail: info@trivina.vn</p><p>----------------------------</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Trivina | 2020-11-06 | Công ty TNHH Trivina | 2021-05-24
97 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường cấp cứu đa năng | TBNW-E2 | TaeDong Prime Co., Ltd. | Hàn Quốc | TaeDong Prime Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 61500000 | t | Cái | true | 2021-03-29 | 2021-08-31 | <p>Giường điện cấp cứu đa năng (2 chức năng)</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bánh xe 5”: 04 Cái.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Đệm: 01 Cái.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bàn ăn: 01 Cái.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Cọc truyền dịch: 01 Cái.</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Kích thước: Dài 2210 x Rộng 960 x Cao 450mm (không tính đệm)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Khung giường: Bằng thép tấm và thép ống.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Đầu gường: dạng dây lưới.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Lan can được thiết kế an toàn.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bàn ăn.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Toàn bộ chân giường làm bằng sắt được phủ sơn tĩnh điện.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2020-12-24 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2021-06-22
98 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy đo nhĩ lượng | máy đo nhĩ lượng | Clarinet | Inventis SRL | Italy | Inventis SRL | Italy |  | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 400000000 | t | Bộ | false | 2021-01-28 | 2022-01-28 | <p>Máy đo nhĩ lượng đa tần số màn hình đồ họa cảm ứng màu</p> | <p>Đo nhĩ lượng</p><p>Đo phản xạ cơ bàn đạp cùng và đối bên</p><p>Khảo sát chức năng vòi nhĩ màng nhĩ lành và màng nhĩ thủng</p><p>Reflex Decay</p><p>Reflex Latency</p> |  | <p>tần số đầu dò 226, 678, 800, 1000 Hz</p><p>Áp suất -600 đến 400 daPa</p><p>Cường độ 110 dB ( Ipsi ) 120 dB ( contra )</p> | [5 empty] | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2021-01-28 | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2021-01-28
99 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Tấm bọc trị liệu/tấm băng trị liệu khớp háng (trái/phải) | 590604-03/590602-03 | Coolsystems, Inc. | Mỹ | Coolsystems, Inc. | Mỹ | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương mại Tổng hợp An Phú Mỹ |  | Nhóm 3 |  |  | 31250000 | t | Chiếc | true | 2021-04-19 | 2021-12-31 | <p> Tấm bọc trị liệu/tấm băng trị liệu/ Băng cuốn lạnh trị liệu khớp háng (trái hoặc phải,) dùng cho máy Trung tâm trị liệu GameReady. Lưu ý không cuộn hay bẻ, gập tấm băng trị liệu sau khi sử dụng.</p> | <p> &nbsp;- Tấm băng truyền nhiệt thiết kế bản quyền với cổng cắm gắn liền cho hông/ háng Phải.- Tấm băng truyền nhiệt thiết kế bản quyền với cổng cắm gắn liền cho hông/ háng Trái.&nbsp;- Áo bọc bảo vệ có logo nhà sản xuất cho vai Phải/ Trái. Có thể tháo ra làm sạch sau khi sử dụng cho mỗi bệnh nhân.</p> |  | <p> Kích thước chung áp dụng cho mọi đối tượng sử dụng. Thiết kế riêng cho hông/ háng bên Phải hoặc hông/ háng bên Trái, không dùng chung được. Tấm bọc không phải là thiết bị đã tiệt khuẩn nên không dùng trực tiếp tấm băng bọc lên vết thương hở, vết mổ, chỗ nhiễm khuẩn hay chỗ khâu da. Có thể sử dụng tấm bọc bên ngoài trang phục hoặc băng vết thương.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương mại Tổng hợp An Phú Mỹ | 2021-04-19 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương mại Tổng hợp An Phú Mỹ | 2021-04-19
100 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | Hệ thống X-quang kỹ thuật số | DR1F-500 | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1700000000 | t | Hệ thống | false | 2020-10-20 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống X-quang chẩn đoán DR1F-500 rất thích hợp với phòng chụp X-quang truyền thống&nbsp;và nó có thể dễ dàng được nâng cấp lên thành hệ thống kỹ thuật số DR với sự hỗ trợ giao diện kết nối với DR và PC, Bucky hoàn toàn tương thích với cảm biến bản phẳng.</p><p>Hệ thống X-quang của Việt Ba được trang bị một tủ phát cao áp cao tần tạo ra chất lượng hình ảnh cao dựa trên chất lượng cao của chùm tia X có dạng sóng kV rất nhỏ và dòng mA chính xác cùng bộ điều khiển thời gian chụp.</p><p>Hệ thống X-quang được thiết kế với sự quan tâm toàn diện tới sự thoải mái của cả người vận hành và bệnh nhân. Ngoài ra, nó được thiết kế đặc biệt để tối thiểu hóa tiếng ồn của khóa điện trong quá trình vận hành&nbsp;</p><p>Hệ thống X-quang này đã được chứng minh nhiều năm về chất lượng, độ bền và giao diện sử dụng thân thiện</p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | 2020-10-20 | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | 2021-05-14
101 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | MODULE ĐIỀU TRỊ GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG | VACO S | Zimmer MedizinSysteme GmbH | Đức | Zimmer MedizinSysteme GmbH | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 87000000 | t | Bộ | true | 2021-04-02 | 2022-04-02 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p> | <p>Máy chính&nbsp;: 01 máy</p><p>Bộ dây cáp, điện cực, đệm điện cực&nbsp;: 01 bộ</p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật</strong></p><p>Chế độ hoạt động: liên tục và xung từ&nbsp;1-8 giây</p><p>Các kênh: 2 kênh độc lập</p><p>Ứng dụng chân không: Điều chỉnh 1-60 kPa</p><p>Sử dụng: Đơn giản hóa bằng ứng dụng&nbsp;chân không&nbsp;cài sẵn đến 16 kPa</p><p>Điều khiển: Màn hình Galva hoặc SonoStim</p><p>Kích thước: Rộng 33 cm, Chiều cao: 13 cm,&nbsp;Chiều sâu: 22 cm</p><p>&nbsp;Trọng lượng: 3 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-02 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-06
102 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Ghế truyền hóa chất | DC02 | ARI Medical Technology Co., Ltd. | Trung Quốc | ARI Medical Technology Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 100000000 | t | Cái | true | 2021-06-03 | 2021-12-31 | <p><strong>Ghế truyền hóa chất</strong></p><p><strong>Model: DC02</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất:ARI – Trung Quốc</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Trung Quốc</strong></p> | <p>Ghế chính có đệm kèm theo: 01 cái</p><p>Cây treo dịch truyền: 01 cái</p> |  | <p>Chất liệu cao cấp</p><p>Thiết kế hiện đại </p><p>Điều chỉnh nhiều vị trí</p><p>Tiết kiệm không gian</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-06-03 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-06-03
103 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Bộ đầu tip nâng cao 103545 | 103545 | Fotona d.o.o | Slovenia | Fotona d.o.o | Slovenia |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 47064160 | t | Bộ | true | 2021-02-05 | 2021-06-30 | <p>Bộ đầu tip nâng cao 103545</p> | <p>Bộ đầu tip nâng cao 103545</p> | <p>Bộ đầu tip nâng cao 103545</p> | <p>Bộ đầu tip nâng cao 103545</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-02-05 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-02-05
104 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số ABX Micros 60 OT | ABX Micros 60 OT | HORIBA ABX SAS | Pháp | HORIBA ABX SAS | Pháp |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 270000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27
105 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ tổng quát | MOT - VE100Dj | Mizuho Corporation | Nhật Bản | Mizuho Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Bộ | true | 2021-05-05 | 2022-05-05 | <p> <strong>THÔNG TIN CHUNG:</strong></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: windowtext;">Năm sản xuất: Năm 2020 trở về sau, mới 100%</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: windowtext;">Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng:&nbsp;ISO 13485 </span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: windowtext;">Nguồn cung cấp: 220V; 50 Hz.</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: windowtext;">Điều kiện hoạt đông:</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: windowtext;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 30 độ C</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: windowtext;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tối đa: 80%</span></p><p><br></p><p> </p> |  |  |  | <p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;Thiết bị được bảo hành 12 tháng kể từ khi nghiệm thu;</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất: 6 tháng/ lần</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, có khả năng đáp ứng trong vòng: 48 giờ;</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản;</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;Trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt.</p><p> </p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-05 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-05
106 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY TRỊ LIỆU BẰNG SÓNG SIÊU ÂM | SONO ONE | Zimmer MedizinSysteme GmbH | Đức | Zimmer MedizinSysteme GmbH | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 78000000 | t | Bộ | true | 2021-04-02 | 2022-12-31 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p> | <p>Máy chính&nbsp;kèm phụ kiện&nbsp;: 01 bộ, bao gồm&nbsp;:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá đỡ đầu dò&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel siêu âm&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu HDSD&nbsp;: 01 bộ</p> |  | <p><strong>Đặc tính</strong></p><p>Thiết kế thanh lịch và hiệu suất cao.</p><p>Nhỏ gọn, thuận tiện sử dụng di dộng</p><p><em>Hiệu quả điều trị</em></p><p>&nbsp;Điều trị hiệu quả với hai tần số 1 và 3 MHz, phát xạ xung và không xung </p><p><em>Chức năng</em></p><p>Trực quan, sắp xếp rõ ràng và hoạt động nhanh.</p><p>Màn hình cảm ứng màu sắc dễ sử dụng và mang đến trải nghiệm thú vị</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-02 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-06
107 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Bộ đầu tip trong nội nha 103546 | 103546 | Fotona d.o.o | Slovenia | Fotona d.o.o | Slovenia |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 52947180 | t | Bộ | true | 2021-02-05 | 2021-06-30 | <p>Bộ đầu tip trong nội nha 103546</p> | <p>Bộ đầu tip trong nội nha 103546</p> |  | <p>Bộ đầu tip trong nội nha 103546</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-02-05 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-02-05
108 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi dạ dày - đại tràng | EPK-i5500c | HOYA Corporation | Nhật Bản,Malaysia | HOYA Corporation | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An |  | Nhóm null |  |  | 3500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2022-03-31 | <p>Hệ thống nội soi dạ dày - đại tràng sử dụng công nghệ mới nhất với tính năng chẩn đoán ung thứ sớm</p> | <ol> <li>Bộ xử lý hình ảnh nội soi EPK-i5500c: 01 bộ</li> <li>Dây nội soi dạ dày ống mềm kèm phụ kiện tiêu chuẩn EG29-i10c: 01 bộ</li> <li>Dây nội soi đại tràng ống mềm kèm phụ kiện tiêu chuẩn EC38-i10cM: 01 bộ</li> <li>Bộ kiểm tra rò rỉ dây soi SHA-P5: 01 cái</li> </ol> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2021-01-04 | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2021-05-14
109 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | Hệ thống X-quang kỹ thuật số dạng cố định (1 tấm nhận ảnh) | Polyrad S/CXDI-701C | Sociedad Espanola de Electromedicina y Calidad S.A. (SEDECAL S.A) | Tây Ban Nha | Radiologia S.A | Tây Ban Nha | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 3950000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-14 | 2021-12-14 | <p class="ql-align-justify">- Là hệ thống X-quang chụp tổng quát toàn thân kỹ thuật số trực tiếp (DR)</p><p class="ql-align-justify">- Có giấy chứng nhận sản xuất trong điều kiện tốt nhất, đạt các tiêu chuẩn về chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 13485 và chứng nhận chất lượng đạt tiêu chuẩn Châu Âu Directive 93/42/EEC.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <ol><li>Tủ phát tia cao tần: 01</li><li>Bàn bệnh nhân(được thiết kế phù hợp với tấm nhận ảnh kỹ thuật số): 01</li><li>Cụm bóng phát tia và bộ chuẩn trực chùm tia (collimator): 01</li><li>Tay mang bóng dạng gắn sàn: 01</li><li>Giá chụp phổi (được thiết kế phù hợp với tấm nhận ảnh kỹ thuật số): 01</li><li>Trạm điều khiển và xử lý h́ình ảnh kỹ thuật số đồng bộ cả hệ thống: 01</li><li>Tấm nhận ảnh kỹ thuật số đồng bộ với bàn bệnh nhân và giá chụp phổi: 01</li><li>Cáp cao thế (Bộ)</li><li>Máy in phim</li></ol> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2020-12-14 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-04-06
110 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | Máy đo nồng độ bão hòa oxy kẹp tay | 9590 | Nonin Medical Inc | Mỹ | Nonin Medical Inc | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 8000000 | t | Cái | true | 2021-04-19 | 2021-12-31 | <p>Onyx Vantage là một công cụ có giá trị trong mọi tình huống cần đọc nhanh và chính xác độ bão hòa oxy trong máu và nhịp xung. </p><ul><li>Độ chính xác đã được chứng minh –Độ chính xác đã được chứng minh bằng phương pháp khoa học trong phạm vi bệnh nhân lớn nhất</li><li>Kết quả đáng tin cậy –Ghi chép chính xác kể cả đối với những trường hợp đầy thách thức do tưới máu thấp và tông màu da tối. Và Onyx Vantage 9590 đã được thử nghiệm trong khi bệnh nhân di chuyển.</li><li>Linh hoạt–Máy có thể được sử dụng cho bệnh nhi và cả bệnh nhân trưởng thành. Có thể được sử dụng trên ngón tay, ngón tay cái hoặc ngón chân.</li><li>Chi phí hiệu quả–Bảo hành 4 năm và có thể tiến hành lên tới 6.000 kiểm tra tại chỗ với pin AAA.</li></ul> | <p>Cấu hình tiêu chuẩn:</p><ul><li>Máy chính: 1 cái</li><li>Dây đeo: 1 bộ</li><li>Pin AAA: 2 pin</li></ul> | <p>Kích thước....................................................5.59 cm (2.2”) L x 3.3 cm (1.3”) W x</p><p>3.23 cm (1.27”) H</p><p>Bảo hành........................................................4 năm</p><p>Phạm vi hiển thị độ bão hòa oxy...............0 – 100% SpO2</p><p>Phạm vi hiển thị tốc độ xung...................... 18 – 321 nhịp trên phút (BPM)</p><p>Độ bão hòa oxy chính xác được công bố</p><p>Phạm vi (Arms*).........................................70 – 100% SpO2±2đơn vị</p><p>Độ bão hòa oxy tưới máu thấp được công bố</p><p>Phạm vi độ chính xác (Arms*)..................70 – 100% SpO2±2đơn vị</p><p>Độ chính xác nhịp xung được công bố</p><p>Phạm vi&nbsp;(Arms*)...........................................20 – 250 BPM ±3đơn vị</p><p>Độ chính xác xung nhịp tưới máu thấp được tuyên bố</p><p>Phạm vi&nbsp;(Arms*)...........................................40 – 240 BPM ±3đơn vị</p><p>Đo bước sóng và công suất đầu ra**</p><p>Đỏ........................................................660 nanometers @ 0.8 mw trung bình tối đa</p><p>Hồng ngoại..........................................910 nanometers @ 1.2 mw trung bình tối đa</p><p>Mức độ bảo vệ..............................................Loại BF - Phần áp dụng</p><p>Phương thức hoạt động................................Liên tiếp</p><p>Mức độ bảo vệ xâm nhập.............................IP32</p> | <p>Kích thước....................................................5.59 cm (2.2”) L x 3.3 cm (1.3”) W x</p><p>3.23 cm (1.27”) H</p><p>Bảo hành........................................................4 năm</p><p>Phạm vi hiển thị độ bão hòa oxy...............0 – 100% SpO2</p><p>Phạm vi hiển thị tốc độ xung...................... 18 – 321 nhịp trên phút (BPM)</p><p>Độ bão hòa oxy chính xác được công bố</p><p>Phạm vi (Arms*).........................................70 – 100% SpO2±2đơn vị</p><p>Độ bão hòa oxy tưới máu thấp được công bố</p><p>Phạm vi độ chính xác (Arms*)..................70 – 100% SpO2±2đơn vị</p><p>Độ chính xác nhịp xung được công bố</p><p>Phạm vi&nbsp;(Arms*)...........................................20 – 250 BPM ±3đơn vị</p><p>Độ chính xác xung nhịp tưới máu thấp được tuyên bố</p><p>Phạm vi&nbsp;(Arms*)...........................................40 – 240 BPM ±3đơn vị</p><p>Đo bước sóng và công suất đầu ra**</p><p>Đỏ........................................................660 nanometers @ 0.8 mw trung bình tối đa</p><p>Hồng ngoại..........................................910 nanometers @ 1.2 mw trung bình tối đa</p><p>Mức độ bảo vệ..............................................Loại BF - Phần áp dụng</p><p>Phương thức hoạt động................................Liên tiếp</p><p>Mức độ bảo vệ xâm nhập.............................IP32</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần phân phối và đầu tư Patco | 2021-04-19 | Công ty cổ phần phân phối và đầu tư Patco | 2021-04-19
111 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh LED | Atria 5+5 | Tekno-medical Optik-Chirurgie GmbH | Đức | Tekno-medical Optik-Chirurgie GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Trivina |  | Nhóm 3 |  |  | 1050000000 | t | Bộ | false | 2021-05-24 | 2023-12-31 | <p>Đèn mổ treo trần 2 nhánh công suất lớn. Sử dụng công nghệ LED</p><p>Thiết kế hiện đại, không ảnh hưởng tới luông Laminar của phòng sạch.</p><p><br></p> | <p>Bộ cánh tay treo: 01 bộ</p><p>Đầu đèn: 02 bộ</p><p>Tay cầm khử trùng : 02 chiếc</p><p>HDSD: 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p>Cường độ sáng: 160 klux + 160 klux</p><p>Điều chỉnh cường độ sáng: 5-100%</p><p>Nhiệt độ màu: 4500k</p><p>Chỉ số tái tạo: 95</p><p>Trường sáng: 24-33cm</p><p>Tuổi thọ bóng: 50.000 giờ</p> | <p>Bảo hành: 12 tháng</p><p>Bảo trì sau bảo hành: theo yêu cầu (có báo giá từng thời điểm)</p><p><br></p><p>Mọi chi tiết xin liên hệ: </p><p>Cty TNHH Trivina</p><p>2/262 Khương Đình, Hà Nội</p><p>www.trivina.vn</p><p><br></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Trivina | 2021-05-24 | Công ty TNHH Trivina | 2021-05-24
112 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | BÀN KHÁM | BKB10 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 9010000 | t | Cái | false | 2021-04-03 | 2022-12-31 | <p>Dài-rộng-cao 1900*600*650</p><p><br></p> | <p>Dài-rộng-cao 1900*600*650</p><p><br></p> |  | <p>Dài-rộng-cao 1900*600*650</p><p>Inox hộp 30x30x0.8 và inox lá 0.6</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-03 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-05
113 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa dụng cụ | MELAtherm 10 | MELAG Medizintechnik oHG | Đức | MELAG Medizintechnik oHG | Đức | ["2021"] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | Đức | Nhóm 3 |  |  | 526300000 | t | Cái | true | 2021-05-05 | 2021-12-31 | <p>1.&nbsp;Thiết bị được sản xuất mới 100%.</p><p>2.&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO 13485 hoặc ISO 9001.</p><p>3.&nbsp;Cung cấp đầy đủ phụ tùng, linh kiện để hệ thống vận hành tốt sau khi lắp đặt.</p> | <p> <strong>CẤU HÌNH CHUẨN:</strong></p><ul><li>01 Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn</li></ul><p>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify">TÙY CHỌN THÊM (Options)</p><ul><li>Gá đỡ </li><li>Gá đỡ chuyên dụng</li><li>Gá đỡ cho khay có khớp xoay</li><li>Giỏ đựng dụng cụ chuẩn</li><li>Giỏ đựng cho các dụng cụ tiệt trùng nhỏ</li><li>Khay đựng dụng cụ</li><li>Hộp đựng dung cụ</li><li>Máy chưng cất nước</li></ul><p>&nbsp;</p> | <p>File đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-05-05 | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-06-22
114 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2010 | 3020-P-2010 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 485500000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-09-30 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2010 (Loại digital, 5 bước phóng đại, đèn LED, bộ chuẩn hoàn chỉnh kèm mặt bàn)</p><p>LED Slit Lamp DSL-40H Digital, Standard Set complete on table top</p> | <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Bàn đặt máy</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Thị kính</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Que định thị</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Giấy lót cằm</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p><u>Mô&nbsp;tả&nbsp;tính&nbsp;năng&nbsp;kỹ&nbsp;thuật:</u></p><p>1.&nbsp;Hệ&nbsp;thống&nbsp;quang&nbsp;học:</p><p>-Kiểu:&nbsp;Ống nhòm hai mắt hội tụ góc 8<sup>o </sup>kiểu Galelian</p><p>- Độ&nbsp;phóng&nbsp;đại: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x bằng trống xoay</p><p>- Thị&nbsp;kính: 12.5x</p><p>- Vùng&nbsp;quan&nbsp;sát: 5.5, 8.5, 14, 22, 34mm</p><p>- Điều&nbsp;chỉnh&nbsp;khoảng&nbsp;cách&nbsp;đồng&nbsp;tử: 49 – 77mm</p><p>- Khoảng&nbsp;cách&nbsp;tiêu&nbsp;cự&nbsp;vật&nbsp;kính: 107mm</p><p>- Góc&nbsp;hội&nbsp;tụ&nbsp;vật&nbsp;kính: 13<sup>o</sup></p><p>2.&nbsp;Hệ&nbsp;thống&nbsp;chiếu&nbsp;sáng&nbsp;khe&nbsp;và&nbsp;chân&nbsp;đế:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ&nbsp;rộng&nbsp;khe: 0 -12mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ&nbsp;dài&nbsp;khe: 12mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích&nbsp;thước&nbsp;mở: 0.2, 1mm<sup>2</sup>, 2, 3, 5, 9, 12mm</p><p>-&nbsp;Bộ&nbsp;lọc:&nbsp;Trong&nbsp;suốt,&nbsp;khử&nbsp;đỏ,&nbsp;mật&nbsp;độ trung&nbsp;tính,&nbsp;khuếch&nbsp;tán,&nbsp;xanh, IR, hấp thụ nhiệt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc&nbsp;khe:&nbsp;±90<sup>o</sup></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xoay&nbsp;khe:&nbsp;±180<sup>o</sup></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiên&nbsp;khe&nbsp;theo&nbsp;chiều&nbsp;dọc: 0°, 5°, 10°, 15° &amp; 20°</p><p>-&nbsp;&nbsp;Dịch&nbsp;chuyển&nbsp;chân&nbsp;đế:&nbsp;tới&nbsp;lui&nbsp;25mm, lên xuống&nbsp;107mm,&nbsp;trái&nbsp;phải&nbsp;110mm</p><p>-&nbsp;Tinh&nbsp;chỉnh&nbsp;dịch&nbsp;chuyển&nbsp;ngang: 12mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích&nbsp;thước&nbsp;mặt&nbsp;bàn: 405 x 500mm</p><p>-&nbsp;Đèn&nbsp;định&nbsp;thị: LED</p><p>- Đèn&nbsp;chiếu&nbsp;sáng: LED/Halogen 6V, 20W</p><p>3-&nbsp;Kích&nbsp;thước,&nbsp;trọng&nbsp;lượng:</p><p>-&nbsp;Đèn&nbsp;khe: 75 x 54 x 45cm</p><p>-&nbsp;Bàn&nbsp;đặt&nbsp;máy: 51 x 42 x 15cm</p><p>-&nbsp;Nguồn&nbsp;điện: 110 – 240V&nbsp;±10%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01
115 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | Hệ thống X-quang kỹ thuật số | DR1F-1000 | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1900000000 | t | Hệ thống | false | 2020-10-21 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống X-quang chẩn đoán DR1F-1000 rất thích hợp với phòng chụp X-quang truyền thống&nbsp;và nó có thể dễ dàng được nâng cấp lên thành hệ thống kỹ thuật số DR với sự hỗ trợ giao diện kết nối với DR và PC, Bucky hoàn toàn tương thích với cảm biến bản phẳng.</p><p>Hệ thống X-quang của Việt Ba được trang bị một tủ phát cao áp cao tần tạo ra chất lượng hình ảnh cao dựa trên chất lượng cao của chùm tia X có dạng sóng kV rất nhỏ và dòng mA chính xác cùng bộ điều khiển thời gian chụp.</p><p>Hệ thống X-quang được thiết kế với sự quan tâm toàn diện tới sự thoải mái của cả người vận hành và bệnh nhân. Ngoài ra, nó được thiết kế đặc biệt để tối thiểu hóa tiếng ồn của khóa điện trong quá trình vận hành&nbsp;</p><p>Hệ thống X-quang này đã được chứng minh nhiều năm về chất lượng, độ bền và giao diện sử dụng thân thiện</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | 2020-10-21 | Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba | 2021-05-14
116 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 19 thông số ABX Micros ES 60 | ABX Micros ES 60 | HORIBA ABX SAS | Pháp | HORIBA ABX SAS | Pháp |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 340000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27
117 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm đo mật đô xương | Máy đo độ loãng xương | OsteoPro Smart | YOZMA BM Tech Co., Ltd. | Hàn Quốc | YOZMA BM Tech Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021","2022"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 300000000 | t | Cái | true | 2021-04-19 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">Máy đo độ loãng xương</strong></p><p><strong style="color: black;">Model: OSTEO ProSmart</strong></p><p><strong style="color: black;">Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong style="color: black;">Hãng sản xuất: YOZMA BmTech Worldwide Co., Ltd.</strong></p> | <p>Cấu hình đồng bộ bao gồm:</p><p>+ 01 Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn</p><p>+ 01 Bộ Phần mềm</p><p>+ 01 Bộ HDSD</p> | [7 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-04-19 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-04-19
118 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu, điện giải OPTI CCA-TS2 | OPTI CCA-TS2 | Opti Medical Systems Inc | Mỹ | Opti Medical Systems Inc | Mỹ |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 710000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27
119 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | Hệ thống X-quang kỹ thuật số dạng cố định (2 tấm nhận ảnh) | Polyrad S/CXDI-701C | Sociedad Espanola de Electromedicina y Calidad S.A. (SEDECAL S.A) | Tây Ban Nha | Radiologia S.A | Tây Ban Nha | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 4950000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-14 | 2021-12-14 | <p class="ql-align-justify">- Là hệ thống X-quang chụp tổng quát toàn thân kỹ thuật số trực tiếp (DR)</p><p class="ql-align-justify">- Có giấy chứng nhận sản xuất trong điều kiện tốt nhất, đạt các tiêu chuẩn về chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 13485 và chứng nhận chất lượng đạt tiêu chuẩn Châu Âu Directive 93/42/EEC.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <ol><li>Tủ phát tia cao tần: 01</li><li>Bàn bệnh nhân(được thiết kế phù hợp với tấm nhận ảnh kỹ thuật số): 01</li><li>Cụm bóng phát tia và bộ chuẩn trực chùm tia (collimator): 01</li><li>Tay mang bóng dạng gắn sàn: 01</li><li>Giá chụp phổi (được thiết kế phù hợp với tấm nhận ảnh kỹ thuật số): 01</li><li>Trạm điều khiển và xử lý h́ình ảnh kỹ thuật số đồng bộ cả hệ thống: 01</li><li>Tấm nhận ảnh kỹ thuật số: 02</li><li>Cáp cao thế (Bộ)</li><li>Máy in phim</li></ol> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-04-06 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-04-06
120 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Ghế nha khoa điều trị | Primus 1058 Life TM | Kavo Dental GmbH | Đức | Kavo Dental GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2166200000 | t | Chiếc | true | 2021-05-05 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>THÔNG TIN CHUNG:</strong></p><ol><li class="ql-align-justify">Thiết bị được sản xuất mới 100%.</li><li class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO 13485, ISO 9001….</li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Cung cấp đầy đủ phụ tùng, linh kiện để hệ thống vận hành tốt sau khi lắp đặt.</span></li></ol> | <p class="ql-align-justify"><strong>CẤU HÌNH CHUẨN:</strong></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Ghế bệnh nhân</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">02 Dây tay khoan nhanh (06 lỗ)</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Dây tay khoan chậm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">02 Tay xịt 3 chức năng</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Ống hút phẫu thuật</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Ống hút nước bọt </span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Đèn điều trị Led </span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Pedan điều khiển bằng chân (Foot Control) </span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Tựa tay bên trái</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Tựa tay bên phải</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Bàn phím điều khiển cho mâm điều trị</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Bàn phím điều khiển cho mâm phụ tá</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Bồn nhổ bằng sứ</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;01 Ống nhổ xả</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Ống cấp nước súc miệng</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Khay để dụng cụ</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Ghế nha sĩ&nbsp;</span></li></ul> | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">TÙY CHỌN THÊM (Options)</strong></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Micromotor điện</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Tay khoan nhanh</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Bộ tay khoan chậm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Tay khoan phẫu thuật</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Đèn điều trị LED 4 chế độ</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Giá gắn màn hình</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Màn hình</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Đèn đọc phim X-quang</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Tay cạo vôi</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Đèn quang trùng hợp</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Camera trong miệng</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Gói quản lý dữ liệu</span></li></ul><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span></p> | <p>File đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-05-05 | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-06-22
121 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE 400 test/ giờ Pentra C400 I.S.E. | Pentra C400 I.S.E | HORIBA ABX SAS | Pháp | HORIBA ABX SAS | Pháp |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 2450000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27
122 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla | Hệ thống MRI 1.5T Công nghệ chụp Không tiếng ồn | SIGNA Explorer | GE Healthcare Manufacturing LLC | Mỹ | Ge Healthcare (Tianjin) Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 35000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-15 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">v&nbsp;<strong>Model: SIGNA Explorer </strong></p><p class="ql-align-justify">v&nbsp;Hãng sản xuất: GE Healthcare, <strong>Mỹ</strong></p><p class="ql-align-justify">v&nbsp;Năm sản xuất: Theo đơn đặt hàng, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">v&nbsp;Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: <strong>ISO 13485, FDA, CE</strong></p><p class="ql-align-justify">v&nbsp;Nguồn cung cấp: 220V/380V; 50Hz</p><p class="ql-align-justify">v&nbsp;Môi trường hoạt động: Độ ẩm ≥ 60%; nhiệt độ ≥ 21<sup>0</sup>C</p> | <p><strong>1.Hệ thống máy chính</strong> &nbsp;</p><p>v&nbsp;Khối từ</p><p>v&nbsp;Hệ thống chênh từ (gradient) và chêm từ</p><p>v&nbsp;Bộ thu phát sóng RF</p><p>v&nbsp;Bàn bênh nhân </p><p>v&nbsp;Lồng chắn sóng RF (bao gồm cửa sổ quan sát và cửa ra vào)</p><p>v&nbsp;Hệ thống máy tính, màn hình, bàn điều khiển chụp</p><p><strong>2.Bộ cuộn chụp (coils)</strong></p><p><strong>3.Các phụ kiện tiêu chuẩn</strong></p><p><strong>4.Chương trình chụp và phần mềm</strong></p><p>Các bộ phần mềm ứng dụng bệnh lý căn bản và cao cấp.</p> |  | <p class="ql-align-justify">v&nbsp;Hệ thống SIGNA Explorer được trang bị công nghệ dựng hình mới <strong>AIR Recon</strong> mang lại hình ảnh tốt hơn, xóa nhiễu nền cũng như giảm nhiễu, do đó tăng được chất lượng hình ảnh và giảm thời gian thu hình.</p><p class="ql-align-justify">v&nbsp;Hệ thống sở hữu<strong> công nghệ OpTix </strong>số hóa tín hiệu trong phòng chụp và <strong>truyền tín hiệu bằng cáp quang học</strong> cho hình ảnh rõ nét, độ phân giải cao với thời gian chụp nhanh.</p><p class="ql-align-justify">v&nbsp;Bao gồm hệ thống thu phát RF hiện đại và công nghệ cuộn thu tích hợp với bàn chụp bệnh nhân giúp thao tác chụp nhanh chóng, bên cạnh đó có phần mềm giúp tối ưu hóa dòng công việc. Đồng thời gia tăng sự thoải mái cho bệnh nhân với công nghệ không tiếng ồn <strong>Silent Scan và </strong>công nghệ <strong>HyperSense</strong> giảm thời gian thu hình đến <strong>50%</strong></p><p>Kĩ thuật chụp khuếch tán tổng hợp <strong>MAGiC DWI</strong> cho phép thu hình và tạo lập nhiều giá trị b cao, rất hữu ích chẩn đoán tổn thương giải phẫu nhỏ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-12-15 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-06
123 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ chấn thương chỉnh hình | Bàn mổ cột sống | MOT - 5602BW | Mizuho Corporation | Nhật Bản | Mizuho Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2500000000 | t | Bộ | true | 2021-05-05 | 2022-05-05 | <p class="ql-align-justify"> <span style="color: windowtext;">Năm sản xuất: Năm 2020 trở về sau, mới 100%</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: windowtext;">Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng:&nbsp;ISO 13485 </span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: windowtext;">Nguồn cung cấp: 220V; 50 Hz.</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: windowtext;">Điều kiện hoạt đông:</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: windowtext;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 30 độ C</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: windowtext;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tối đa: 80%</span></p><p><br></p><p> </p> |  |  |  | <p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;Thiết bị được bảo hành 12 tháng kể từ khi nghiệm thu;</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất: 6 tháng/ lần</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, có khả năng đáp ứng trong vòng: 48 giờ;</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản;</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;Trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt.</p><p class="ql-align-justify"> </p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-05 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-05
124 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Máy làm ấm máu và dịch truyền | Tủ làm ấm dịch truyền | FHCSWC 60-220MB | Future Health Concepts, Inc | Mỹ | Future Health Concepts, Inc | Mỹ | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 240000000 | t | Cái | true | 2021-05-14 | 2021-12-31 | <p>Tủ làm ấm dịch và đồ vải</p> | <p>+ Thân tủ chính: 01 cái</p><p>+ Khay chứa: 02 cái</p><p>+ Giá đỡ tủ cosbanhs: 01 cái</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt : 01 bộ</p> |  | <p>-Sử dụng cho làm ấm dịch và đồ vải</p><p>- Bên trong và ngoài tủ được làm bằng thép không gỉ </p><p>- Dung tích 366 Lít </p><p>(Kích thước khoang: 66x43x129cm)</p><p>- Điều khiển bằng kỹ thuật số.</p><p>- Màn hình hiển thị màu LED, hiển thị nhiệt độ.</p><p>- Lựa chọn được hiển thị bằng nhiệt độ C hoặc độ F.</p><p>- Có cổng USB.</p><p>- Cửa có khóa chốt an toàn.</p><p>- Khoảng cách giá đỡ điều chỉnh được.</p><p>- Có chế độ cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ quá ngưỡng.</p><p>- Nhiệt độ làm ấm: 32.2<sup>o</sup>C đến&nbsp;71.1<sup>o</sup>C (90-160°F)</p><p>- Độ chính xác: ± ≤ 1<sup>o</sup>C (3°F).</p><p>- Cài đặt được thời gian làm ấm.</p><p>- Kích thước bên ngoài (RxSxC): 760x560x1738 (mm) - &nbsp;(30” W x 20.5” D x 64.5” H)</p><p>- Kích thước bên trong (RxSxC): 660x431x1295 (mm) - (26” W x 17” D x 51” H)</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-14 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-14
125 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm điện giải | Erba lyte Plus | Erba lyte Plus | Erba Lachema S.R.O | Séc | Erba Lachema S.R.O | Séc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương |  | Nhóm null |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-24 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy phân tích điện giải đồ Erba Lyte.</strong></p><p><strong>﻿Máy phân tích điện giải đồ Erba Lyte.</strong></p><p><strong><em>Model: Erba Lyte Ca plus</em></strong></p><p>Electrolyte analyzer with Na/K/Cl/Ca/pH analytes</p><p><strong>Hãng sản xuất:</strong> Erba Lachema S.R.O – CH Séc&nbsp;</p><p><strong>Năm sản xuất:</strong> 2020</p><p><strong>Xuất xứ:</strong> Trung Quốc</p><p><strong>Chất lượng:</strong> Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, mới 100%.&nbsp;</p> | <p><strong>Máy phân tích điện giải đồ Erba Lyte.</strong></p><p><strong><em>Model: Erba Lyte Ca plus</em></strong></p><p>Electrolyte analyzer with Na/K/Cl/Ca/pH analytes</p><p><strong>Hãng sản xuất:</strong> Erba Lachema S.R.O – CH Séc&nbsp;</p><p><strong>Năm sản xuất:</strong> 2020</p><p><strong>Xuất xứ:</strong> Trung Quốc</p><p><strong>Chất lượng:</strong> Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, mới 100%.&nbsp;</p><p><strong>Công suất:</strong> 60 mẫu/ giờ.</p><p>Hóa chất: 01 hộp 650ml + 350ml</p><p>Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo.</p> | [7 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2021-05-24 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2021-05-24
126 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường hồi sức cấp cứu đa năng điều khiển điện | Galaxy II | Medical Iberica, S.A. | Tây Ban Nha | Medical Iberica, S.A. | Tây Ban Nha | ["2021"] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 200000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-19 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Model: Galaxy II</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: Medica Iberica, S.A.</p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ: Tây Ban Nha</p><p class="ql-align-justify">Hàng mới 100%</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><u>Đặc điểm:</u></strong></p><p class="ql-align-justify">- Sản xuất năm 2021 trở về sau</p><p class="ql-align-justify">- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, ISO 9001</p><p class="ql-align-justify">-<span style="color: black;"> Tiêu chuẩn trong sản xuất: tuân theo tiêu chuẩn châu Âu 2007/47/CEE , tiêu chuẩn môi trường ISO 14001.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-52.</span></p><p class="ql-align-justify">-<span style="color: black;"> Có giấy uỷ quyền bán hàng và bảo hành của nhà sản xuất được hợp pháp hóa lãnh sự Việt Nam tại nước của nhà sản xuất/chủ sở hữu trang thiết bị.</span></p> | <p class="ql-align-justify"><strong>Giường hồi sức cấp cứu đa năng kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Khung giường: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Đệm chính hãng: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tấm đầu giường: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tấm chân giường: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tay vịn: 01 bộ ( 4 cái)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bộ điều khiển cho bệnh nhân: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bộ điều khiển cho y tá: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Cọc truyền: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Kích thước bên ngoài: 2100 x 940 mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Bề mặt nằm bệnh nhân: 2000 x 850 mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Điều chỉnh độ cao: 425 - 740 mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tựa lưng nghiêng: 70º</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tựa chân nghiêng: 30º</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Dốc đầu/ dốc chân (Trendelemburg/ Reverse Tredelemburg): 14º/14º</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tải trọng tối đa: 250kg</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Trọng lượng không kèm phụ kiện: 150kg</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;"><u>Đặc điểm về điện năng:</u></strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Nguồn điện: 120-230V/ 50-60Hz</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tiêu chuẩn chống nước: IPX4</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Lớp bảo vệ: Class II</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tiêu chuẩn chống sốc điện: Type B</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2021-04-19 | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2021-04-19
127 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy theo dõi sản khoa | Máy theo dõi sản khoa | Máy theo dõi sản khoa | FM10 | Mediblu Medical LLC | Mỹ | Mediblu Medical LLC | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO |  | Nhóm null |  |  | 248000000 | t | Cái | true | 2021-06-03 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy theo dõi sản khoa</strong></p><p><strong>Model: FM10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Mediblu</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Mỹ</strong></p> | <ul><li>Máy chính với màn hình 10,4 inch : 01 cái</li><li>Đầu đo tim thai (FHR): 02 cái</li><li>Đầu đo cơn co (TOCO): 01 cái</li><li>Bộ đo ECG: 01 cái</li><li>Bộ đo NIBP: 01 cái</li><li>Đầu đo nhiệt độ: 01 cái</li><li>Bộ theo dõi SPO2: 01 cái</li><li>Máy in nhiệt (gắn trong): 01 cái</li></ul><p>Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt : 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">•&nbsp;Màn&nbsp;hình&nbsp;10,4&nbsp;inch&nbsp;LCD&nbsp;màu&nbsp;TFT.&nbsp;Nó&nbsp;có&nbsp;thể hiển thị dạng sóng và dữ liệu đồng thời.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">•&nbsp;Với&nbsp;chức&nbsp;năng&nbsp;của&nbsp;FHR,&nbsp;Toco,&nbsp;FM&nbsp;và&nbsp;đường biểu đồ của các hoạt động của thai nhi.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">• Tính toán tự động hoặc bằng tay</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">• Màu sắc của giao diện có thể điều chỉnh.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">• Hiển thị cảnh báo</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">• Cài đặt dữ liệu bệnh nhân bằng tay hoặc tự động giúp quản lý và tìm kiếm dễ dàng hơn</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">•&nbsp;Chế độ: thai nhi, thai nhi và mẹ, mẹ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">• Pin dung lượng cao có thể sạc lại</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">• Theo dõi thai đôi</span></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-06-03 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-06-03
128 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy tiệt trùng NIHOPHAWA-OS108 | NIHOPHAWA-OS108 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 50000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p> <ul> <li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; màn hình hiển thị đèn LED số</p> <ul> <li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li> <li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li> <li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li> <li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li> <li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 1 máy</li> <li>Phụ kiện tiêu chuẩn:</li> </ul> <ul> <li>Khay đựng vật sấy, bằng Inox SUS304: 01 cái</li> <li>Dây cáp nguồn: 01 cái</li> <li>Dây nối đất: 02 m</li> <li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 1 quyển</li> </ul> <p>Quy trình vận hành: 01 tờ (dán trên máy)</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
129 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Tay cầm R17 CE USA ENG | 90045 | Fotona d.o.o | Slovenia | Fotona d.o.o | Slovenia |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 155034880 | t | Cái | true | 2021-02-05 | 2021-06-30 | <p>Tay cầm R17 CE USA ENG</p> | <p>Tay cầm R17 CE USA ENG</p> |  | <p>Tay cầm R17 CE USA ENG</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-02-05 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-02-05
130 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Bàn đẻ | Bàn đẻ | Giường sinh cao cấp | AVE 2 | BORCAD Medical a.s. | Séc | Linet spol. s r.o. | Séc | ["2021"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Séc | Nhóm 3 |  |  | 625000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-05 | 2022-04-05 | <ul><li>Mới 100%, sản xuất từ năm 2021 trở đi.</li><li>Đạt tiêu chuẩn chất l­ượng Quốc tế ISO 9001, CE hoặc ISO 13485 hoặc tương đương;</li><li>Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ: Tối đa 40<sup>o</sup>; Độ ẩm: Tối đa 75%</li><li>Nguồn điện hoạt động: 230VAC/50Hz</li></ul> | <p>Giường sinh kèm đệm kháng khuẩn và phụ kiện tiêu chuẩn của NSX: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">Ắc quy dự phòng: 01 bộ</p><p>Tấm đỡ chân (Leg rest) kèm dây đai cố định (Leg strap): 01 cặp</p><p>Bộ điều khiển bệnh nhân gắn tích hợp trên tay vịn: 02 bộ</p><p>Bộ điều khiển y tá gắn tích hợp hai bên giường sinh: 02 bộ</p><p>Tay nắm cho sản phụ lúc sinh (Handgrifts): 01 cặp</p><p>Khay hứng: 01 cái</p><p>Tay cầm điều khiển (handset): 01 bộ</p><p>Hệ thống đèn báo dưới gầm: 01 HT</p><p>Cọc truyền dịch: 01 cái</p><p>Sách HDSD: 01 bộ&nbsp;&nbsp;</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">Giường sinh cao cấp AVE2 có kết cấu dạng cột trụ, kiểu ống lồng chắc chắn,</p><p class="ql-align-justify"><u>Thông số chính:</u></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tổng chiều dài: 2122mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tổng chiều rộng: 980mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng nâng hạ: 600-1050mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ nâng lên với tải trọng bệnh nhân tối đa: 11,25mm/s</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ hạ xuống với tải trọng bệnh nhân tối đa: 20,45mm/s</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc điều chỉnh tựa lưng: -10<sup>o</sup>/+70<sup> o</sup></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc điều chỉnh phần ngồi (seat part): +0<sup>o</sup>/+18,5<sup> o</sup></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc điều chỉnh tư thế Trendelenburg: -10<sup> o</sup></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc điều chỉnh tấm đỡ chân (foot rest) theo chiều dọc: 0<sup>o</sup>/+135<sup> o</sup></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc điều chỉnh tấm đỡ chân (foot rest) theo chiều ngang: 0/+60<sup> o</sup></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc điều chỉnh phần đặt chân (foot section): 0<sup>o</sup>/-22<sup> o</sup></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ dày đệm phần lưng (back section): 100/130mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ dày đệm phần hông (seat section): 100/130mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ dày đệm phần chân (foot section):&nbsp;65mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng bệnh nhân tối đa: 240kg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng vận hành an toàn tối đa: 250kg</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-04-05 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-04-06
131 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ chấn thương chỉnh hình | Bàn mổ chấn thương chỉnh hình | MOT - VE100Dj | Mizuho Corporation | Nhật Bản | Mizuho Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2015000000 | t | Bộ | true | 2021-05-05 | 2022-05-05 | <p><strong>THÔNG TIN CHUNG:</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Năm sản xuất: Năm 2020 trở về sau, mới 100%</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng:&nbsp;ISO 13485 </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Nguồn cung cấp: 220V; 50 Hz.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Điều kiện hoạt đông:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 30 độ C</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tối đa: 80% </span></p> |  |  |  | <p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;Thiết bị được bảo hành 12 tháng kể từ khi nghiệm thu;</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất: 6 tháng/ lần</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, có khả năng đáp ứng trong vòng: 48 giờ;</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản;</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;Trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt.</p><p> </p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-05 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-05
132 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích nước tiểu | LabUReader Plus 2 | 77 Elektronika Kft | Hungary | 77 Elektronika Kft | Hungary |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH |  | Nhóm 3 |  |  | 142550000 | t | Bộ | true | 2021-04-16 | 2021-12-30 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU BÁN TỰ ĐỘNG</strong></p><p class="ql-align-center"><strong><em>LabUReader Plus – 2</em></strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>LabUReader Plus 2</strong> là máy phân tích hóa học nước tiểu bán tự động được thiết kế để đọc và đánh giá thanh thử nước tiểu LabStrip U11 Plus. Máy có độ chính xác tuyệt với, hoạt động đơn giản thông qua màn hình màu cảm ứng, nạp liên tục và xử lý nhanh các thanh thử nước tiểu, quản lý dữ liệu thông minh, khả năng linh hoạt và kết nối cao cũng như tăng cường bảo mật và chức năng kiểm soát chất lượng. Tiếp nối sứ mệnh của các dòng máy tiền nhiệm, LabUReader Plus 2 tăng tốc độ phân tích nước tiểu và cung cấp hiệu quả tối đa bằng cách hoàn thành yêu cầu của các phòng xét nghiệm cỡ trung.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-04-16 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-06-16
133 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Máy x-quang nha khoa | Focus | Instrumentarium Dental, PaloDEx Group Oy | Phần Lan | Instrumentarium Dental, PaloDEx Group Oy | Phần Lan | ["2021"] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 267700000 | t | Cái | true | 2021-05-05 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">1.&nbsp;Thiết bị được sản xuất mới 100%.</p><p class="ql-align-justify">2.&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE hoặc ISO 13485.</p><p class="ql-align-justify">3. <span style="color: black;">Cung cấp đầy đủ phụ tùng, linh kiện để hệ thống vận hành tốt sau khi lắp đặt.</span></p> | <p class="ql-align-justify">CẤU HÌNH CHUẨN</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;01 Máy chính</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;01 Đầu cone tiêu chuẩn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;01 Bảng điều khiển có dây cáp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;01 Bộ tay đòn tiêu chuẩn</p> | <p class="ql-align-justify">TÙY CHỌN THÊM (Options)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu cone tròn ngắn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu cone vuông ngắn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu cone tròn dài</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu cone vuông dài</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu cone vuông kim loại ngắn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu cone vuông kim loại ngắn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ tay đòn ngắn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ tay đòn dài</p> | <p>File đính kèm.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-05-05 | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-06-22
134 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Mythic 18 | Mythic 18 | BIT Analytical Instruments GmbH | Đức | Orphee S.A. | Thụy Sĩ | ["2020"] | Công ty TNHH Vạn Niên | Đức | Nhóm 3 |  |  | 320000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-05 | 2022-04-05 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy xét nghiệm huyết học hoàn toàn tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước nhỏ gọn, quy trình bảo trì đơn giản, dễ thực hiện</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiết kiệm hóa chất, thể tích tiêu hao mỗi xét nghiệm thấp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Yêu cầu thể tích mẫu thấp, chưa đến 10 µl mỗi mẫu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng QVGA</p> | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống máy chính</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo máy</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>Công suất: Lên đến 60 tests/giờ</p><p>Thể tích mẫu <strong>&lt;</strong>10 μl</p><p>Công nghệ: Trở kháng (WBC, RBC, PLT), Quang phổ (HGB)</p><p>19 thông số: WBC, LYM% và #, MON% và #, GRA% và#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW,RDW-SD, PLT, MPV, PCT, PDW</p><p>Đường chuẩn: RBC, WBC, PLT</p><p>Kích thước: 250 x 340 x 350 mm (R x S x C)</p><p>Khối lượng: 9 kg</p><p>Nguồn điện:&nbsp;90 đến 250 V, 50 đến 60 Hz, Nhỏ hơn 50 VA</p><p>Máy in ngoài: Máy in điểm ma trận, Máy in nhiệt, Máy in phun đen trắng và máy in laser</p><p>Giao diện: Màn hình cảm ứng màu TFT, Bàn phím số tích hợp</p><p>Đầu ra:&nbsp;RS232, Ethernet (Giao thức UDP / IP, TCP / IP), 2 cổng USB, Cổng Centronics, Cổng quét mã vạch</p><p>Đa ngôn ngữ: Bungari,Bồ Đào Nha, Braxin, Trung, Đức, Anh, Pháp, Ý, Magyar, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani,Nga, Serbia, Tây Ban Nha</p><p>Hiệu chuẩn: Tự động hoặc thủ công</p><p>QC: 6 lô: 100 lần chạy/ lô, Bảng và biểu đồ Levey Jennings</p><p>Lưu trữ: Bộ nhớ trong: 1500 bệnh nhân, Khả năng lưu trữ (USB): lên đến 60000 bệnh nhân</p><p>Truy nguyên: Thông tin bệnh nhân: bao gồm tên, ID bệnh nhân, ID mẫu; Nhật ký hàng ngày; Giám sát hóa chất: số lô, ngày hết hạn, thể tích; Nhật ký dịch vụ</p><p>Gắn cờ cảnh báo: Gắn cờ bệnh lý, Giới hạn kết quả, Cảnh báo hóa chất, Cảnh báo hệ thống</p><p>Tùy chọn: Máy quét mã vạch ngoài, Loại hóa chất</p><p>Hóa chất:</p><p>-&nbsp;HM 18-007-1 Mythic™ 18-22 Enzymatic Cleaning Solution 1 L</p><p>-&nbsp;HM 18-008-05 Mythic™ 18 Cyanide free Lytic Solution 0,5 L</p><p>-&nbsp;HM 18-008-1Mythic™ 18 Cyanide free Lytic Solution 1 L</p><p>-&nbsp;HM 18-009-10 Mythic™ 18 Diluent 10 L</p><p>-&nbsp;HM 18-009-20 Mythic™ 18 Diluent 20 L</p><p>-&nbsp;HM 18-010• M-Pack for Mythic™ 18</p><p>Chất chuẩn: Myt-Cal: Chất chuẩn cho Mythic™ 18</p><p>Chất kiểm chuẩn: Myt-3D 3 mức hoặc Myt-3D mức bình thường: chất kiểm chuẩn cho Mythic™ 18</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-05 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-05
135 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống CT - Scanner | Hệ thống CT Scanner < 32 lát cắt/vòng quay | Hệ thống CT Scanner 16 lát | Revolution ACTs (EX) | Wipro GE Healthcare Private Ltd. | Ấn Độ | Wipro GE Healthcare Private Ltd. | Ấn Độ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Ấn Độ | Nhóm null |  |  | 10500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-29 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Model: Revolution ACTs (phiên bản EX) </strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Thương Hiệu: GE Healthcare - Mỹ </strong></p><p class="ql-align-justify">Năm sản xuất: 2020 về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong>Mô tả tính năng chung:</strong></p><p class="ql-align-justify"><em>Là hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán kiểu quét xoắn ốc đa lớp cắt (16 lớp cắt / vòng 360</em><sup><em>o</em></sup><em>). </em></p><p class="ql-align-justify"><em>Máy CTscanner 16 lát: là dòng máy CT với các thiết kế mới từ phần cứng (detector, generator,…) cho tới độ công nghệ xử lý ảnh, giao diện sử dụng,...</em></p><p class="ql-align-justify"><em>Công nghệ tái tạo ảnh lặp trên dữ liệu thô: ASiR</em></p> | <p class="ql-align-justify"><strong>Cấu hình cung cấp: </strong></p><p><strong>Hệ thống máy chính bao gồm:</strong> </p><ol><li>Khoang máy: 01 bộ</li><li>Bóng phát tia X: 01 bộ</li><li>Đầu thu: 01 bộ</li><li>Bàn bệnh nhân: 01 bộ</li><li>Bộ phát cao thế: 01 bộ</li><li>Bộ điều khiển, tái tạo, xử lý và hiển thị hình: 01 bộ</li></ol><p><br></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-01-29 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-06
136 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường hồi sức cấp cứu đa năng điều khiển điện | Majestic II | Medical Iberica, S.A. | Tây Ban Nha | Medical Iberica, S.A. | Tây Ban Nha | ["2021"] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-19 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Model: Majestic II</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: Medica Iberica, S.A.</p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ: Tây Ban Nha</p><p class="ql-align-justify">Hàng mới 100%</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><u>Đặc điểm:</u></strong></p><p class="ql-align-justify">- Sản xuất năm 2021 trở về sau</p><p class="ql-align-justify">- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, ISO 9001</p><p class="ql-align-justify">-<span style="color: black;"> Tiêu chuẩn trong sản xuất: tuân theo tiêu chuẩn châu Âu 2007/47/CEE , tiêu chuẩn môi trường ISO 14001.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-52.</span></p><p class="ql-align-justify">-<span style="color: black;"> Có giấy uỷ quyền bán hàng và bảo hành của nhà sản xuất được hợp pháp hóa lãnh sự Việt Nam tại nước của nhà sản xuất/chủ sở hữu trang thiết bị.</span></p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"><strong>Giường hồi sức cấp cứu đa năng kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Khung giường: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Đệm chính hãng: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tấm đầu giường: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tấm chân giường: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tay vịn: 01 bộ ( 4 cái)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bộ điều khiển cho bệnh nhân: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bộ điều khiển cho y tá: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Cọc truyền: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Kích thước bên ngoài: 2130 x 940 mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Bề mặt nằm bệnh nhân: 2080 x 850 mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Điều chỉnh độ cao: 445 - 745 mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tựa lưng nghiêng: 70º</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> Tựa chân nghiêng: 30º</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tựa lưng tự động hồi quy: 110mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tựa chân tự động hồi quy: 70mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Dốc đầu/ dốc chân (Trendelemburg/ Reverse Tredelemburg): 16º/16º</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tải trọng tối đa: 250kg</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Trọng lượng không kèm phụ kiện: 150kg</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;"><u>Đặc điểm về điện năng:</u></strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Nguồn điện: 120-230V/ 50-60Hz</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tiêu chuẩn chống nước: IPX4</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Lớp bảo vệ: Class II</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tiêu chuẩn chống sốc điện: Type B</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2021-04-19 | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2021-04-19
137 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Nhiệt kế | MÁY ĐO HUYẾT ÁP TỰ ĐỘNG ĐỂ BÀN | BP868F | Ampall Co., Ltd | Hàn Quốc | Ampall Co., Ltd | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 57000000 | t | Bộ | true | 2021-06-03 | 2022-06-03 | <p>-Thiết bị mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485</p> | <p>Cấu hình chuẩn:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 dây cáp nguồn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 tập giấy in kết quả</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 vòng đo huyết áp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụngMÁY </p> |  | <p><strong>&nbsp;&nbsp;</strong>Hệ thống đo áp suất thông minh Ampall là máy đo huyết áp tự động hoàn toàn một chạm, cung cấp kết quả chính xác và rõ ràng bằng phương pháp đo dao động</p><p>Áp dụng nguyên lý fuzzy, bộ vi tính trong thân máy BP868F kiểm soát các điều kiện bên ngoài và tự động xác định áp suất áp dụng cho khoang đo, tạo điều kiện đo tối ưu để cung cấp kết quả đo chính xác. Đo huyết áp là kiểm tra cơ bản nhất để nhận biết tình trạng sức khỏe và nhờ máy đo huyết áp tự động BP868F, việc nhận biết tình trạng sức khỏe được thực hiện dễ dàng.</p><p>Đặc tính kỹ thuật:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp : Phương pháp Oscillometric</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp bơm: Tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình : LCD hoặc FND</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo: 30 đến 300mmHg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đơn vị đo tối thiểu: 1 mmHg Pulse: 30-200I</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sai số: ± 2 mmHg Pulse: ± 3%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo: Vòng áp suất có gắn vi chíp điều khiển</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian áp lực: xấp xỉ 10 sec.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian đo: Xấp xỉ 30 sec</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in: Máy in nhiệt tốc độ cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: AC110/220V đến 230V</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối máy tính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dừng khẩn cấp: Dừng bởi microprocessor</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ âm thanh: có hỗ trợ âm thanh hướng dẫn đo, cảnh báo khi lỗi và đọc kết quả đo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện tiêu thụ: 30VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường sử dụng: Nhiệt độ: +10 đến +40, Độ ẩm 95% hoặc thấp hơn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường bảo quản: Nhiệt độ +5 đến +50, Độ ẩm 95% hoặc thấp hơn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 460x310x296</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nặng: 9kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-06-03 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-06-03
138 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu | GASTAT-720 | Techno Medica Co., Ltd. | Nhật Bản | Techno Medica Co., Ltd. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 585094000 | t | Bộ | true | 2021-04-16 | 2021-12-30 | <p>Máy xét nghiệm khí máu bao gồm thông số điện giải, thời gian phân tích một mẫu 60 giây&nbsp;</p><p>Đo được các thông số&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>pH: 6,0 - 8,0</p><p>pCO2: 10,0 - 200,0 Torr</p><p>pO2: 5,0 – 713,0 Torr</p><p>cHb: 2,0 - 23,0 g/dL</p><p>Na+ : 50,0 – 200,0 mmol/L</p><p>K+: 1,0 – 20,0 mmol/L</p><p>cCa2+: 0,5 – 5,0 mmol/L</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-04-16 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-06-16
139 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2009 | 3020-P-2009 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 462000000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-09-30 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2009 (Loại digital, 5 bước phóng đại, đèn LED, bộ khúc xạ)</p><p><br></p><p>LED Slit Lamp DSL-40H Digital, Refraction Unit Set</p> | <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Bàn đặt máy</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Thị kính</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Que định thị</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Giấy lót cằm</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p><u>Mô&nbsp;tả&nbsp;tính&nbsp;năng&nbsp;kỹ&nbsp;thuật:</u></p><p>1.&nbsp;Hệ&nbsp;thống&nbsp;quang&nbsp;học:</p><p>-Kiểu:&nbsp;Ống nhòm hai mắt hội tụ góc 8<sup>o </sup>kiểu Galelian</p><p>- Độ&nbsp;phóng&nbsp;đại: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x bằng trống xoay</p><p>- Thị&nbsp;kính: 12.5x</p><p>- Vùng&nbsp;quan&nbsp;sát: 5.5, 8.5, 14, 22, 34mm</p><p>- Điều&nbsp;chỉnh&nbsp;khoảng&nbsp;cách&nbsp;đồng&nbsp;tử: 49 – 77mm</p><p>- Khoảng&nbsp;cách&nbsp;tiêu&nbsp;cự&nbsp;vật&nbsp;kính: 107mm</p><p>- Góc&nbsp;hội&nbsp;tụ&nbsp;vật&nbsp;kính: 13<sup>o</sup></p><p>2.&nbsp;Hệ&nbsp;thống&nbsp;chiếu&nbsp;sáng&nbsp;khe&nbsp;và&nbsp;chân&nbsp;đế:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ&nbsp;rộng&nbsp;khe: 0 -12mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ&nbsp;dài&nbsp;khe: 12mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích&nbsp;thước&nbsp;mở: 0.2, 1mm<sup>2</sup>, 2, 3, 5, 9, 12mm</p><p>-&nbsp;Bộ&nbsp;lọc:&nbsp;Trong&nbsp;suốt,&nbsp;khử&nbsp;đỏ,&nbsp;mật&nbsp;độ trung&nbsp;tính,&nbsp;khuếch&nbsp;tán,&nbsp;xanh, IR, hấp thụ nhiệt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc&nbsp;khe:&nbsp;±90<sup>o</sup></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xoay&nbsp;khe:&nbsp;±180<sup>o</sup></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiên&nbsp;khe&nbsp;theo&nbsp;chiều&nbsp;dọc: 0°, 5°, 10°, 15° &amp; 20°</p><p>-&nbsp;&nbsp;Dịch&nbsp;chuyển&nbsp;chân&nbsp;đế:&nbsp;tới&nbsp;lui&nbsp;25mm, lên xuống&nbsp;107mm,&nbsp;trái&nbsp;phải&nbsp;110mm</p><p>-&nbsp;Tinh&nbsp;chỉnh&nbsp;dịch&nbsp;chuyển&nbsp;ngang: 12mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích&nbsp;thước&nbsp;mặt&nbsp;bàn: 405 x 500mm</p><p>-&nbsp;Đèn&nbsp;định&nbsp;thị: LED</p><p>- Đèn&nbsp;chiếu&nbsp;sáng: LED/Halogen 6V, 20W</p><p>3-&nbsp;Kích&nbsp;thước,&nbsp;trọng&nbsp;lượng:</p><p>-&nbsp;Đèn&nbsp;khe: 75 x 54 x 45cm</p><p>-&nbsp;Bàn&nbsp;đặt&nbsp;máy: 51 x 42 x 15cm</p><p>-&nbsp;Nguồn&nbsp;điện: 110 – 240V&nbsp;±10%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01
140 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống vận chuyển mẫu và thiết bị phụ trợ | Máy hàn dây túi máu | SE470RS | Centron Corporation | Hàn Quốc | Centron Corporation | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 140000000 | t | Cái | true | 2021-04-29 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">Máy hàn dây túi máu</strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">Thiết bị mới 100%</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">Tiêu chuẩn chất lượng: CFG do FDA cấp, ISO 13485</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">Môi trường hoạt động của thiết bị: 0-40°C</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">Nguồn điện sử dụng: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1 phase, 3A, 300W</span></p> | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị chính</p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Bộ nguồn</p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Đầu hàn di động (cầm tay)</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi đựng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nối RF</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt</p> |  | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Được thiết kế đặc biệt để hàn túi chứa tế bào máu cuống rốn đông bằng vật liệu nhựa EVA, thể tích 25ml.</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế tiết kiệm không gian</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng đa vị trí với cáp nguồn tiêu chuẩn 1.8m (6 ft cable)</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi đựng vừa vặn với tất cả phụ kiện</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính ống dây hàn 6mm (1/4”)</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước (WxLxH): </p><p> + Nguồn/thân máy: 106x260x150mm.</p><p> + Đầu hàn cầm tay: 28x204x44mm.</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn tiêu chuẩn: 1.8 m. </p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian hàn: 1-2 giây</p><p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số RF: 40.68 MHz </p><p>10.&nbsp;&nbsp;Đèn chỉ thị: trên thiết bị chính (nguồn) - 1 đèn LED xanh lá, trên đầu hàn di động (cầm tay) – khi đang hàn (1 đèn neon xanh lá ở đầu hàn) </p><p>11.&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1 phase, 3A, 300W</p> |  | Cam kết cung cấp phụ tùng, vật tư tiêu hao. |  | Cam kết cung cấp các dịch vu kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu. |  | CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM | 2021-04-29 | CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM | 2021-05-05
141 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu, điện giải - có đo giá trị Lactate, Hematocrit | Stat Profile Prime | Nova Biomedical Corporation | Mỹ | Nova Biomedical Corporation | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Cái | true | 2021-05-24 | 2021-12-31 | <p>- Prime là máy xét nghiệm toàn diện cho phép đánh giá về khí máu, điện giải, chuyển hóa và các kết quả tính toán trong một thiết bị nhỏ gọn.&nbsp;</p><p>- Sử dụng công nghệ thẻ điện cực - MicroSensor Card, tách rời hộp hóa chất, không cần bảo trì bảo dưỡng thường xuyên.</p><p>- Hộp hóa chất không cần bảo quản lạnh, không đòi hỏi phải bảo trì, sẵn sàng để sử dụng và dễ dàng thay thế trong vài phút - không tốn thời gian làm ấm khoảng 2-4 tiếng như các máy có hộp hóa chất kết hợp điện cực đo</p> | <p>- Máy chính: 01 cái&nbsp;</p><p>- Thẻ điện cực: 01 cái</p><p>- Hộp hóa chất: 01 hộp&nbsp;</p><p>- Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái</p><p>- Bộ quét mã vạch tích hợp: 01 cái</p><p>- Bộ lưu điện UPS (mua trong nước):&nbsp;01 cái</p> |  | <p>- Đo trực tiếp 10 thông số sau: Khí máu (pH, pCO2, pO2), Điện giải (Na, K, Ca, Cl), Glucose , Lactate, Hematocrit</p><p>- Các kết quả tính toán sau: SO2%, HCO3-, TCO2, Be-efc, Be-b, nCa++…</p><p>- Loại mẫu: Máu toàn phần đã tráng heparin</p><p>- Thể tích mẫu cho một lần đo: 100 µL</p><p>- Thời gian đo một mẫu: 60 giây</p><p>- Công nghệ đo:&nbsp;</p><ul><li>Dòng điện: pO2, Glucose, Lactate</li><li>Điện thế: pH, pCO2, Na, K, Ca, Cl</li><li>Độ dẫn: Hct</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-05-24 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-05-24
142 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích nước tiểu | DocUReader 2 Pro | 77 Elektronika Kft | Hungary | 77 Elektronika Kft | Hungary |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 30800000 | t | Bộ | true | 2021-04-12 | 2021-12-30 | <p class="ql-align-center">MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU BÁN TỰ ĐỘNG</p><p class="ql-align-center"><strong><em>DocUReader 2 Pro</em></strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phù hợp cho xét nghiệm tại giường và phòng xét nghiệm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ Standby dài hạn và hoạt động cảm ứng với chức năng tự khởi động</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm dễ dàng sử dụng với mức độ tuỳ biến của người dùng cao</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tùy chọn nhiều chế độ vận hành với các mức độ cho phép khác nhau</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Linh hoạt, tùy chỉnh xét nghiệm và các tùy chọn báo cáo</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhập tay màu sắc, độ đục và ý kiến ​​khác (ví dụ: kết quả cặn lắng)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bắt đầu tự động đo lường bởi cảm biến phát hiện thanh thử</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ lên tới 50 xét nghiệm/giờ ở chế độ bình thường hoặc 120 xét nghiệm/giờ chế độ nhanh</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đánh dấu cờ cho các kết quả và đề nghị đánh giá thêm cặn lắng</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-04-12 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-06-16
143 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Straight Titanium Abutment - Shoulder 2mm | SSTA-2 | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 2137500 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan thẳng (SSTA)</li> </ul> <ul> <li>Kích thước SSTA (mm): 2,0</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan thẳng (SSTA)</li> </ul> <ul> <li>Kích thước SSTA (mm): 2,0</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan thẳng (SSTA)</li> </ul> <ul> <li>Kích thước SSTA (mm): 2,0</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
144 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống CT - Scanner | Hệ thống CT Scanner 32 - < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống CT Scanner 32 lát | Revolution ACT | GE Hangwei Medical Systems Co. Ltd. | Trung Quốc | GE Hangwei Medical Systems Co. Ltd. | Trung Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 11500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-29 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 32 lát cắt</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Model: Revolution ACT </strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Thương Hiệu: GE Healthcare - Mỹ </strong></p><p class="ql-align-justify">Năm sản xuất: 2020 về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong>Mô tả tính năng chung:</strong></p><p class="ql-align-justify"><em>Là hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán kiểu quét xoắn ốc đa lớp cắt (32 lớp cắt / vòng 360</em><sup><em>o</em></sup><em>). </em></p><p class="ql-align-justify"><em>Máy CTscanner 32 lát: là dòng máy CT với các thiết kế mới từ phần cứng (detector, generator,…) cho tới độ công nghệ xử lý ảnh, giao diện sử dụng,...</em></p><p class="ql-align-justify"><em>Công nghệ tái tạo ảnh lặp trên dữ liệu thô: ASiR</em></p> | <p class="ql-align-justify"><strong>Cấu hình cung cấp: </strong></p><p><strong>Hệ thống máy chính bao gồm:</strong> </p><ol><li>Khoang máy: 01 bộ</li><li>Bóng phát tia X: 01 bộ</li><li>Đầu thu: 01 bộ</li><li>Bàn bệnh nhân: 01 bộ</li><li>Bộ phát cao thế: 01 bộ</li><li>Bộ điều khiển, tái tạo, xử lý và hiển thị hình: 01 bộ</li></ol><p><br></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-01-29 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-06
145 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Máy làm ấm máu và dịch truyền | Tủ làm ấm dịch truyền | FHCSWC72-220MB | Future Health Concepts, Inc | Mỹ | Future Health Concepts, Inc | Mỹ | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 298000000 | t | Cái | true | 2021-05-14 | 2021-12-31 | <p>Tủ làm ấm dịch truyền và đồ vải</p> | <p>+ Thân tủ chính: 01 cái</p><p>+ Khay chứa: 02 cái</p><p>+ Giá đỡ tủ cosbanhs: 01 cái</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt : 01 bộ</p> |  | <p>-Sử dụng cho làm ấm dịch và đồ vải</p><p>- Bên trong và ngoài tủ được làm bằng thép không gỉ</p><p>- Dung tích 580 Lít</p><p>(Kích thước khoang: 66x43x129cm)</p><p>- Điều khiển bằng kỹ thuật số.</p><p>- Màn hình hiển thị màu LED, hiển thị nhiệt độ.</p><p>- Lựa chọn được hiển thị bằng nhiệt độ C hoặc độ F.</p><p>- Có cổng USB.</p><p>- Cửa có khóa chốt an toàn.</p><p>- Khoảng cách giá đỡ điều chỉnh được.</p><p>- Có chế độ cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ quá ngưỡng.</p><p>- Nhiệt độ làm ấm: 32.2oC đến&nbsp;71.1oC (90-160°F)</p><p>- Độ chính xác: ± ≤ 1oC (3°F).</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-14 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-14
146 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | BÀN DỤNG CỤ | BDA10 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 8135500 | t | Cái | false | 2021-04-03 | 2022-12-31 | <p>Dài rộng cao: 1200-600-750 mm (cao tới mặt)</p><p><br></p> | <p>Dài rộng cao: 1200-600-750 mm (cao tới mặt)</p> |  | <p>Dài rộng cao: 1200-600-750 mm (cao tới mặt)</p><p>Inox ống 32x1.0 và inox lá 0.8</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-03 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-05
147 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm chức năng tiểu cầu | Máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu | 490 4+ | Chrono-log Corp. | Mỹ | Chrono-log Corp. | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 3 |  |  | 872000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-24 | 2021-08-31 | <p>Máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu</p> | <p>- Máy chính và phụ kiện kèm theo: 1 bộ</p><p>- Máy tính (mua trong nước): 1 bộ</p><p>- Máy in: 1 cái</p><p>- Cuvet: 1 hộp</p><p>- Bộ hóa chất chạy thử máy gồm: ADP, collagen và ristocetin: 1 bộ</p><p>­- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-15 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-05-24
148 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm điện giải | ST-200 Pro Electrolyte Analyzer | ST-200 Pro | Sensa Core Medical Instrumentation Pvt. Ltd | Ấn Độ | Sensa Core Medical Instrumentation Pvt. Ltd | Ấn Độ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 124215000 | t | Chiếc | true | 2021-05-24 | 2022-10-06 | <p>Máy phân tích điện giải đồ</p><p>- Model: ST-200 Pro</p><p>- Hãng sản xuất: Sensa Core</p><p>- Nước sản xuất: Ấn Độ</p><p>- Tiêu chuẩn ISO, CE.</p> | <p>Cấu hình bao gồm:</p> <p>- 1 máy chính - ST 200 Pro</p> <p>- 1 bộ Refercence Housing kit gồm:</p> <p style="margin-left:18.0pt;">+ 01 Điện cực phát hiện bọc khí</p> <p style="margin-left:18.0pt;">+ 01 Điện cực tham chiếu</p> <p style="margin-left:18.0pt;">+ 01 Điện cực Na</p> <p style="margin-left:18.0pt;">+ 01 Điện cực K</p> <p style="margin-left:18.0pt;">+ 01 Điện cực iCa</p> <p style="margin-left:18.0pt;">+ 01 Điện cực Cl</p> <p style="margin-left:18.0pt;">+ 01 Điện cực Blank</p> <p style="margin-left:18.0pt;">+ 06 Ron nhựa điện cực</p> <p>- 1 nguồn Adapter</p> <p>- 2 cuộn giấy in nhiệt</p> <p>- 1 Bình nhựa đựng chất thải</p> <p>- 1 Bao máy</p> <p>- 1 CD dẫn sử dụng tiếng Anh</p> <p><strong>+ Hóa chất kèm thử máy</strong></p> <ul> <li>01 Reagent pack 800 ml + 280 ml</li> <li>01 Quality Control&nbsp; 12 x 4ml&nbsp;</li> <li>01 Daily Cleaner 12 x 15 ml</li> </ul> |  | <p>Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>1. Nguyên lý: Đo trực tiếp bằng phương pháp chọn lọc ion (ISE)</p> <p>2. Thông số đo: Cho phép thay đổi các thông số đo</p> <p>3. Loại mẫu: Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, dịch não tỷ (CSF) và nước tiểu pha loãng.</p> <p>4. Thể tích hút: 140 µL</p> <p>5. Thời gian đọc:&nbsp;65 giây</p> <p>6. Tốc độ đo: 55 mẫu / giờ</p> <p>7. Lưu trữ: Không giới hạn</p> <p>8. Điều kiện: Nhiệt độ 5 ~ 40<sup>o</sup>C, Độ ẩm &lt;85%&nbsp;</p> <p>9. Hiển thị: Màn hình LCD cảm ứng điện dụng 7 inch</p> <p>10. Máy in: Máy in nhiệt 24 cột</p> <p>11. Ngõ vào: 100/115-VAC, 50-60 Hz hoặc 220V AC, 5060 Hz, 0.75 A.</p> <p>12. Kích thước:&nbsp;38 x 30 x 18 cm</p> <p>13. Trọng lượng: 8 kg</p> <p>14. Pin: Tùy chon pin ngoài 10 giờ</p> <p>15. Hệ điều hành: Android (Cho phép ứng dụng nâng cấp với Wifi)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2021-05-24
149 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 07 thông số có điểm cảnh báo sớm EWS | B125 | Critikon de Mexico S. de R.L. de C.V. | Mexico | GE Medical Systems Information Technologies Inc. | Mỹ |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối |  | Nhóm 2 |  |  | 320000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-05 | 2029-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-05 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-05
150 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy phân tích miễn dịch (xét nghiệm phân tự động) | FA280 | Sichuan Orienter Biotechnology Co., Ltd. | Trung Quốc | Sichuan Orienter Biotechnology Co., Ltd. | Trung Quốc |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1460550000 | t | Bộ | true | 2021-03-03 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Máy xét nghiệm phân kỹ thuật số hoàn toàn tự động FA280</strong></p><p class="ql-align-justify">Công nghệ AI của xét nghiệm phân</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Chính xác hơn</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Nhanh hơn</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Mạnh mẽ hơn</p><p class="ql-align-justify">Ưu điểm về công nghệ &amp; hiệu suất</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;<strong>Pha loãng thông minh:</strong> Pha loãng để chẩn hóa nồng độ tùy theo trạng thái mẫu khác nhau</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;<strong style="color: rgb(51, 51, 51);">AI định vị và theo dõi: </strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Công nghệ định vị và theo dõi AI, các mẫu dương tính không có nơi nào để ẩn</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">­&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Nhiệt độ ủ không đổi (CTI): </strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Hệ thống CTI đảm bảo phát hiện chính xác hơn</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">­&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Tự động nhận dạng trứng ký sinh trùng:</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> Phân biệt chính xác sán lá gan, giun móc, giun đũa, giun roi, giun kim, sán dây ....và Cấu trúc bên trong của trứng có thể phân biệt được rõ ràng</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">­&nbsp;</span><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Hình ảnh đa trường ba kênh: </strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Hệ thống chụp cắt lớp đa trường được trang bị kính hiển vi CMOS ba kênh, giúp phát hiện nhanh hơn</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">­&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">­&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-03-03 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-06-16
151 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Ổ khí đầu ra dùng trong y tế loại gắn tường chuẩn BS | TUFAGSS | Precision UK Ltd (CPX) | Anh | Precision UK Ltd (CPX) | Anh |  | Công ty Cổ phần Armephaco |  | Nhóm null |  |  | 19800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Ổ khí đầu ra dùng trong y tế loại gắn tường chuẩn DIN dành cho khí CO2; AGSS<br /> &nbsp;Dùng để lắp đặt vận hành hệ thống khí &nbsp;tế trong các cơ sở khám chữa bệnh</p> | <p>Ổ khí đầu ra dùng trong y tế loại gắn tường chuẩn DIN dành cho khí CO2; AGSS<br /> &nbsp;Dùng để lắp đặt vận hành hệ thống khí &nbsp;tế trong các cơ sở khám chữa bệnh</p> |  | <p>Ổ khí đầu ra dùng trong y tế loại gắn tường chuẩn DIN dành cho khí CO2; AGSS<br /> &nbsp;Dùng để lắp đặt vận hành hệ thống khí &nbsp;tế trong các cơ sở khám chữa bệnh</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-11-13 | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-12-31
152 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích nước tiểu tự động | LabUMat 2 | 77 Elektronika Kft | Hungary | 77 Elektronika Kft | Hungary |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 844000000 | t | Bộ | true | 2021-02-26 | 2021-12-30 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>LabUMat 2</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ lên tới 240 mẫu/giờ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp phân phối mẫu: nhỏ mẫu bằng pipet</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chi phí vận hành thấp, không sử dụng hóa chất rửa đặc biệt</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích mẫu bệnh phẩm yêu cầu ít vì sử dụng cảm biến phát hiện mức chất lỏng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ phát hiện cao cấp, đã được cấp bằng sáng chế</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng module PMC riêng để phân tích tính chất vật lý của mẫu</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm thân thiện, linh hoạt, dễ vận hành, sử dụng màn hình càm ứng màu</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đồng bộ dữ liệu qua kết nối với hệ thống quản lý thông tin phòng xét nghiệm (LIS)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động QC và tự kiểm tra</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm và ngôn ngữ có thể nâng cấp qua USB</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>LabUMat 2 </strong>là thiết bị đứng độc lập, nó có thể kết nối với <strong>UriSed 2</strong> (máy soi cặn nước tiểu tự động). Cùng với nhau, hai thiết bị này tạo nên <strong>Hệ thống phòng thí nghiệm xét nghiệm nước tiểu hoàn chỉnh</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-02-26 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-06-16
153 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | StandardTM F200 Analyzer | StandardTM F200 Analyzer | SD Biosensor, Inc. | Hàn Quốc | SD Biosensor, Inc. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 59850000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-06 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích miễn dịch huỳnh quang đa chỉ&nbsp;số bao gồm các chỉ số định tính và định lượng, menu xét nghiệm có thể mở rộng</p> | <p>a</p> |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="360"><br /> - Màn hình: 7" Color TFT LCD (800x480)<br /> - Bộ nhớ: 3000 kết quả<br /> - Kết nối: LIS / HIS HL7 PCD-01<br /> - Máy in: in nhiệt tự động trên máy<br /> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-05-12
154 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Ghế nha khoa điều trị | Estetica E30 TM | Kavo Dental GmbH | Đức | Kavo Dental GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | Đức | Nhóm 3 |  |  | 978000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-04 | 2021-12-31 | <p><strong>&nbsp;THÔNG TIN CHUNG:</strong></p><p>1.&nbsp;Thiết bị được sản xuất mới 100%.</p><p>2.&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO 13485.</p><p>3.&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Cung cấp đầy đủ phụ tùng, linh kiện để hệ thống vận hành tốt sau khi lắp đặt.</span></p><p><strong>&nbsp;</strong></p> | <p><strong>CẤU HÌNH CHUẨN:</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;01 Ghế bệnh nhân</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;02 Dây tay khoan nhanh</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;01 Dây tay khoan chậm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;02 Tay xịt 3 chức năng</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;01 Ống hút phẫu thuật</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;01 Ống hút nước bọt </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;01 Đèn điều trị LED</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;01 Pedan điều khiển bằng chân (Foot Control) </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;01 Tựa tay bên trái</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;01 Tựa tay bên phải</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- 01 Bàn phím điều khiển cho mâm điều trị</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;01 Bàn phím điều khiển cho mâm phụ tá</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;01 Bồn nhổ bằng sứ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;01 Ghế nha sĩ </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;"> </span></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">TÙY CHỌN THÊM (OPTIONS): </span></p><p class="ql-align-justify">+ Tay cao vội</p><p class="ql-align-justify">+ Đèn trám răng nha khoa</p><p class="ql-align-justify">+ Camera nội soi trong miệng.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p><br></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">1.&nbsp;Ghế bệnh nhân:</strong></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Ghế bệnh nhân và tựa lưng được thiết kế chuyển động đồng bộ phù hợp cấu trúc sinh học cơ thể người,</span></li><li class="ql-align-justify">Ghế có thể lập trình sẵn: nhiều vị trí khác nhau</li><li class="ql-align-justify">Có nhiều công tắc an toàn: bảo vệ máy, người vận hành</li></ul><p><strong>2.&nbsp;Hệ thống điều trị:</strong></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Khay đựng dụng cụ bằng Inox dễ dàng vệ sinh và làm việc.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Số vị trí gác dụng cụ: 05 vị trí</span></li></ul><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">3.&nbsp;Hệ thống trợ thủ</strong></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Hệ thống phụ tá: 04 vị trí gác dụng cụ</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Bồn nhổ: Chế tạo bằng sứ. </span></li></ul><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">4.&nbsp;Điều khiển bằng chân (Pedal)</strong></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Các chức năng lập trình phù hợp với mục đích sử dụng của Bác sĩ.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Tất cả các chức năng đều được điều khiển trên một Pedal duy nhất</span></li></ul><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">5.&nbsp;Đèn điều trị:</strong></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Điều chỉnh được nhiều cường độ sáng của đèn thông qua công tắc xoay.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Điều khiển tắc /mở đèn bằng bàn phím và công tắc, </span></li></ul><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">6.&nbsp;Ghế nha sĩ:</strong></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Nha sĩ trong quá trình điều trị.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Ghế có thể xoay 360°.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Ghế chuyển động trên 05 bánh xe.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Màu sắc theo ghế điều trị.</span></li></ul><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong style="color: red;">&nbsp;</strong></p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-05-04 | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-06-22
155 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống CT - Scanner | Hệ thống CT Scanner 128 - < 256 lát cắt/vòng quay | Hệ thống CT Scanner ≥ 128 lát | Revolution Maxima | GE Hangwei Medical Systems Co. Ltd. | Trung Quốc | GE Hangwei Medical Systems Co. Ltd. | Trung Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 28500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-02-03 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>MÁY CHỤP CẮT LỚP CT 128 LÁT </strong></p><p class="ql-align-justify">Model máy: <strong>REVOLUTION MAXIMA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Hãng sản xuất: GE HangWei Medical Systems Co. Ltd (Trung Quốc)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Thương hiệu: <strong>GE Healthcare– Mỹ</strong></p><p class="ql-align-justify">Năm sản xuất: <strong>2020 trở về sau </strong>, mới 100%</p> | <p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;Hệ thống máy chính: 01 hệ thống, bao gồm:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Khung máy.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Bóng phát tia</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Detector</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Bàn bệnh nhân</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Bộ máy thu nhận, điều khiển và xử lý ảnh, bao gồm 2 màn hình LCD 19”</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Camera AI và dòng công việc thông minh</p> |  | <p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-02-03 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-06
156 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy điện di | Máy điện di mao quản | Máy xét nghiệm điện di | CAPILLARYS 3 TERA | Sebia | Pháp | Sebia | Pháp | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 4100000000 | t | Cái | true | 2021-04-20 | 2021-06-30 | <p>Capillarys 3 Tera là thiết bị tự động, điện di mao quản đa năng sử dụng mười hai ống mao quản cho điện di phân tách tự động và đồng thời ở tốc độ cao.</p> | <p>01 máy chính, 01 bộ máy tính sử dụng thiết bị, Màn hình điều khiển máy tính, 01 máy in phun màu</p> |  | <ul><li>Thiết bị cung cấp quy trình điện di tự động hoàn toàn từ ống xét nghiệm có nắp cho phân tích huyết sắc tố (hemoglobin) và không nắp cho các xét nghiệm khác, cho đến kết quả dữ liệu cuối cùng: nhận diện mẫu, pha loãng mẫu, rửa mao quản, nạp mẫu vào các ống mao quản, di chuyển, phát hiện, phân tích và chuyển giao kết quả qua mạng lưới máy tính.</li><li>Truy xuất&nbsp;toàn diện hóa chất và định danh chủ động mẫu bằng nhãn điện tử RFID</li><li>Quy trình được cài đặt: Protein, Huyết sắc tố, CDT, HbA1c, Định danh miễn dịch (Immunotyping)</li><li>Bộ phận xử lý dữ liệu bằng phần mềm PHORESIS</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-04-20 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-04-20
157 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm điện giải | ST-200 Plus Electrolyte Analyzer | ST-200 Plus | Sensa Core Medical Instrumentation Pvt. Ltd | Ấn Độ | Sensa Core Medical Instrumentation Pvt. Ltd | Ấn Độ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 119280000 | t | Chiếc | false | 2021-05-24 | 2022-11-04 | <p>Máy phân tích điện giải đồ</p> | <p>- Nhỏ gọn, tiện ích, dễ sử dụng<br /> -&nbsp;Độ tin cậy và độ chính xác cao<br /> Điện cực bảo trì đơn giản, tuổi thọ cao</p> <p>- Tự động hút mẫu, hiệu chuẩn và rửa kim hút mẫu<br /> - Hộp hóa chất thông minh có gắn chíp điện tử<br /> - Tùy chọn sử dụng nguồn pin<br /> - Chi phí một mẫu kiểm tra thấp<br /> - Tùy chọn Hộp hóa chất 5 lít (4500 mẫu)</p> |  | <p>+ Nguyên lý đo:&nbsp;Đo trực tiếp bằng điện cực chọn lựa Ion (ISE)</p> <p>+ Mẫu đo:&nbsp;Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, CSF và nước tiểu pha loãng. (Pha loãng nước tiểu theo tỷ lệ (1:6) 500 µL)</p> <p>+ Bộ nhớ lưu trữ:&nbsp;100 kết quả bệnh nhân</p> <p>+ Dữ liệu ngõ ra:</p> <p>&nbsp; &nbsp;- Màn hình hiển thị 128 x 64 tích hợp phím Y/N</p> <p>&nbsp; &nbsp;- Máy in nhiệt 24 cột, cổng giao tiếp USB</p> <p>+ Nhiệt độ làm việc: Nhiệt độ: 10°C - 35°C, Độ ẩm không ngưng tụ &lt;58%<br /> + Điện áp ngõ vào: 100/115 VAC, 50-60Hz hoặc 220 VAC, 50-60Hz, 0,75A</p> <p>+ Kích thước: 15”x12”x7”<br /> + Trọng lượng: 10kg<br /> + Nguồn pin: 10 giờ (tùy chọn)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-04 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2021-05-24
158 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân có tính năng theo dõi khí mê | B125 | Critikon de Mexico S. de R.L. de C.V. | Mexico | GE Medical Systems Information Technologies Inc. | Mỹ |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối |  | Nhóm 2 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-05 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-05 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-05
159 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường cấp cứu đa năng | TB-2001 | TaeDong Prime Co., Ltd. | Hàn Quốc | TaeDong Prime Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 36000000 | t | Cái | true | 2021-03-29 | 2021-08-31 | <p>Giường cấp cứu đa năng 2 tay quay</p> | <p> - Bàn ăn: 01 Cái.</p><p> - Lan can bên: 02 Cái.</p><p> - Đệm: 01 Cái.</p><p> - Bánh xe: 04 bánh xe (bánh xe xoay 5inch).</p><p> - Cọc truyền dịch: 01 Cái.</p> |  | <p> - Tổng thể: Dài 2180mm – Rộng 950mm. </p><p> - Cao: 450mm (Không tính đệm).</p><p> - Phần trên giường: Tấm ép nhựa có thể lau sạch.</p><p> - Đầu và chân giường: Nhựa ABS.</p><p> - Tay quay: Thép Ф19mm.</p><p> <span style="color: black;">- Hai tay vịn của lan can được bọc nhựa.</span></p><p> - Tấm chắn: Nhựa ABS.</p><p> <span style="color: black;">- Toàn bộ chân giường làm bằng sắt được phủ sơn tĩnh điện.</span></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2020-12-24 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2021-06-22
160 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung TP-N200 (MCN-S600G) | TP-N200 | Dongguan Aidisy Machinery & Electronic Equipment Co.,Ltd | Trung Quốc | Dongguan Aidisy Machinery & Electronic Equipment Co.,Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC NHẬT THÁI | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 1600000 | t | Chiếc | true | 2021-04-06 | 2022-04-06 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy sử dụng kèm thuốc xông để điều trị các bệnh về đường hô hấp</span></p> | <p>1. Máy chính</p><p>2. Bầu xông</p><p>3. Dây xông</p><p>4. Ống ngậm</p><p>5. Mặt nạ trẻ em</p><p>6. Mặt nạ người lớn</p> |  | <ul><li>Kích thước hạt: 2,81 µm</li><li>Tỷ lệ xông trung bình: ≥ 0.2ml/min</li><li>Dung tích thuốc: 8ml</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC NHẬT THÁI | 2021-04-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC NHẬT THÁI | 2021-04-06
161 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số có điểm cảnh báo sớm EWS | B125 | Critikon de Mexico S. de R.L. de C.V. | Mexico | GE Medical Systems Information Technologies Inc. | Mỹ |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối |  | Nhóm 2 |  |  | 230000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-05 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-05 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-05
162 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Tủ làm ấm máu | Tủ làm ấm khăn | DC150 | Enthermics, Inc. | Mỹ | Enthermics, Inc. | Mỹ |  | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương |  | Nhóm 2 |  |  | 168000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-26 | 2021-10-26 | <p>Yêu cầu chung: Tủ làm ấm khăn;</p> <p>Model: DC250;</p> <p>Sản xuất tại Mỹ;</p> <p>Hãng Enthermics/Mỹ;</p> <p>Chất lượng máy: mới 100%;</p> <p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p> <p>&nbsp;</p> | <p>Cấu hình:</p> <p>- Tủ chứa : 01 chiếc</p> <p>- Dây nguồn: 01 chiếc</p> <p>- Tài liệu hướng dẫn tiếng Anh, tiếng Viêt: 01 b</p> |  | <p>Trọng lượng: 25-27kg; Sức chứa 3-4 chăn;&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-10-26 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-11
163 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy siêu âm trị liệu | Máy điều trị bằng sóng siêu âm/ Máy siêu âm trị liệu | ST-10A | StraTek Co.,Ltd. | Hàn Quốc | StraTek Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH |  | Nhóm 6 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-11-16 | <p>Máy siêu âm trị liệu tần số 1MHz</p> | <p><strong><em><u>Cấu hình:</u></em></strong></p> <ul> <li>Máy chính</li> <li>1 đầu siêu âm</li> <li>1 chai gel</li> </ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-16 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-16
164 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Móc da | OL611R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 1526700 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Móc da Gillies, loại nhỏ, 1 răng nhọn, dài 180mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>&nbsp;Nhíp vi phẫu, thẳng, ngàm có khía chéo, cán tròn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-25 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
165 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Móc da | OL620R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 1833300 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Móc da Joseph, 1 răng nhọn, dài 165mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>&nbsp;Nhíp vi phẫu, thẳng, ngàm có khía chéo, cán tròn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-25 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-25
166 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Jumong E | Jumong E | SG Healthcare Co., Ltd. | Hàn Quốc | SG Healthcare Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 3800000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-29 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống X quang kỹ thuật số (02 tấm nhận ảnh kỹ thuật số), tủ phát CPI CMP 200 xuất xứ Canada, đầu đèn X quang Canon E7239x xuất xứ Nhật Bản, bàn chụp di chuyển 6 chiều.</p> |  |  | <p class="ql-align-center"><strong style="color: black;">HỆ THỐNG X-QUANG KỸ THUẬT SỐ</strong></p><p class="ql-align-justify">Model:<strong> JUMONG E</strong></p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất:<strong> SG HEALTHCARE</strong></p><p class="ql-align-justify">Nước sản xuất:<strong> Hàn Quốc</strong></p><p class="ql-align-justify">Năm sản xuất:<strong> 2021</strong></p><p class="ql-align-justify">Tình trạng máy: <strong>Mới 100%</strong></p><p class="ql-align-justify">Tiêu chuẩn chất lượng:<strong> ISO 13485, ISO 9001</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;"><u>CẤU HÌNH CUNG CẤP</u></strong></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">Bảng điều khiển và máy phát cao tần</span> <span style="color: black;">01 cái</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">Đầu đèn X quang </span> <span style="color: black;">01 cái</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">Cột mang đầu đèn ray sàn 01 cái</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">Bộ chuẩn trực chùm tia X-Quang</span> <span style="color: black;">01 cái</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">Bàn chụp X-Quang di chuyển 6 chiều</span> <span style="color: black;">01 cái</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">Cặp dây cáp cao thế</span> <span style="color: black;">01 bộ</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">Tấm nhận ảnh DR</span> <span style="color: black;">02 tấm</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">Bộ máy vi tính cấu hình chuẩn và phần mềm xử lý ảnh 01 bộ</span></p><p class="ql-align-justify"> </p><p> </p> | [5 empty] | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | 2021-03-29 | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | 2021-05-05
167 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy phân tích sinh hóa kèm điện giải | BA200 (Máy phân tích sinh hóa kèm điện giải) | Biosystems S.A. | Tây Ban Nha | Biosystems S.A. | Tây Ban Nha |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 980000000 | t | Bộ | true | 2021-02-04 | 2021-12-30 | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">BA200 - Máy xét nghiệm sinh hóa để bàn cho các xét nghiệm cấp cứu và thường quy</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Trải qua 35 năm lịch sử của Biosystem, S.A đã phát triển các sản phẩm IVD tại nhà máy ở Barcelona (Tây Ban Nha). Chất lượng của các các sản phẩm, cùng với chính sách đồng hành hỗ trợ đến từng khách hàng là triết lý kinh doanh của chúng tôi. Với các kinh nghiệm có được, chúng tôi xin giới thiệu hệ thống máy phân tích để bàn với các cải tiến ưu việt nhất về điện tử, thiết kề và độ chính xác. BA200 là máy mới nhất gia nhập gia đình BA, cùng với BA400 đem đến nhiều sự lựa chọn tối ưu cho các phòng xét nghiệm có sự quan tâm về vấn đề giá cả và chất lượng.</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Đường chuẩn linh hoạt với công nghệ LED thông minh</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Số lượng mẫu và thuốc thử lớn (88 vị trí), có độ linh hoạt cao</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Độ chính xác cao về liều lượng</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Barcode dành riêng cho thuốc thử </span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Hệ thống rotor phản ứng có rửa tự động</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Hệ thống nhỏ gọn với bảo trì thấp</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Công suất đạt 200 xét nghiệm/giờ (sinh hóa) và lên tới 300 xét nghiệm/giờ (sinh hóa và điện giải)</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-02-04 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-06-16
168 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch Elisa | IRE96 | SFRI SAS | Pháp | SFRI SAS | Pháp | ["2020"] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 340000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm miễn dịch Elisa</p> | <p>96-well plate with U, V or flat bottom</p> <p>&nbsp;</p> | <p>8-channel or 12-channel</p> | <p>Range: 0.001-2.500 ABS<br /> Precision: ± 1%; ± 0.001 ABS<br /> Speed: 12 s (monochromatic) or 30 s (bichromatic)per 96-well plate</p> | <p>BẢo hành 24 tháng, Bảo trì miễn phí hai tháng một lần.</p> |  |  |  |  | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-11 | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-11
169 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Móc da | OL622R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 2316300 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Móc da Joseph, 2 răng nhọn, đầu rộng 3mm, dài 165mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>&nbsp;Nhíp vi phẫu, thẳng, ngàm có khía chéo, cán tròn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-25 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-25
170 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | SC 1200 | Huntleigh Healthcare Limited | Anh | Huntleigh Healthcare Limited | Anh | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 1 |  |  | 150000000 | t | Cái | true | 2021-05-14 | 2021-12-31 | <p>Máy theo dõi bệnh nhân loại 5 thông số (ECG (3/5), SpO2, NiBP, Resp, Temp )</p> | <p class="ql-align-justify">+ Máy chính và các phụ kiện tiêu chuẩn:01 cái</p><p class="ql-align-justify">+ Bộ đo SpO2: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+ Bộ đo ECG: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Bộ đo NiBP: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Bộ đo nhiệt độ: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">+ Máy in nhiệt: 01 cuộn</p><p class="ql-align-justify">+ Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p>- Sử dụng đo và theo dõi bệnh nhân với các thông số ECG, Resp, SpO2, nhiệt độ, NiBP. </p><p>- Sử dụng cho: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn</p><p>- Màn hình hiển thị mầu TFT cảm ứng kết hợp núm điều chỉnh, kích thước 12.1 inch, với độ phân giải 800 x 600 pixel kết hợp chức năng tự động điều chỉnh ánh sáng với môi trường</p><p>- Cho phép hiển thị tới 8 loại sóng riêng biệt</p><p>- Cho phép kiểm tra tình trạng bệnh nhân trong 120 giờ&nbsp;</p><p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p><strong>Chức năng ECG</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhịp tim: </p><p>+ Người lớn: tư ≤15 đến ≥300 bpm </p><p>+ Trẻ em và trẻ sơ sinh: từ ≤15 đến ≥350 bpm </p><p><strong>Chức năng NiBP</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo người lớn:</p><p>+ Huyết áp tâm thu: từ ≤40 – ≥270 mmHg (5.3 – 36 kPa) </p><p>+ Áp suất tâm trương: từ ≤10 – ≥215 mmHg (1.3 – 28.7 kPa)</p><p><strong>Chức năng SPO2 </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo: khoảng từ 20 – 250 bpm</p><p>Độ chính xác: ≤±1 bpm</p><p><strong>Chức năng đo nhiệt độ</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải nhiệt độ: khoảng từ 0<sup>o</sup>C – 50.0<sup>o</sup>C</p><p><strong>Chức năng thở:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Người lớn: khoảng từ 0 tới 120 RPM</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tre em và trẻ sơ sinh: khoảng từ 0 tới 150 RPM</p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-14 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-14
171 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu tim mạch 4 đầu dò | Vivid S70N | GE Vingmed Ultrasound AS | Na Uy | GE Vingmed Ultrasound AS | Na Uy | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Na Uy | Nhóm 2 |  |  | 5500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-08 | 2021-12-31 | <p>Điện nguồn sử dụng: 220-240V, 50/60Hz;</p><p>Nhiệt độ hoạt động tối đa 30°C</p><p>Độ ẩm hoạt động tối đa 80%</p> | <p> 01 Máy chính thiết kế dạng xe đẩy</p><p> 01 Đầu dò Phased array đa tần chuyên tim người lớn</p><p> 01 Đầu dò Phased array đa tần chuyên tim trẻ em</p><p> 01 Đầu dò Linear đa tần chuyên mạch máu</p><p> 01 Đầu dò Volume TEE đa tần chuyên tim 4D qua ngã thực quản</p><p> 01 Bộ phụ kiện</p><p> </p> |  | <p> <strong>Lĩnh vực thăm khám</strong></p><p> Tim mạch, bụng, mạch ngoại vi, tim thai, nhi, hệ thần kinh trẻ sơ sinh, hệ thần kinh người lớn, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, cơ xương khớp, niệu, xuyên thực quản, sản phụ khoa</p><p> <strong>Các loại đầu dò sử dụng được với máy</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Convex</p><p>-&nbsp;Đầu dò Linear</p><p>-&nbsp;Đầu dò Ma trận đơn tinh thể</p><p>-&nbsp;&nbsp;Đầu dò Phased array</p><p>-&nbsp;Đầu dò Matrix 4D Volume TEE</p><p> <strong>Các mode hoạt động</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;2D mô</p><p>-&nbsp;&nbsp;2D dòng màu</p><p>-&nbsp;&nbsp;2D dòng năng lượng</p><p>-&nbsp;&nbsp;M-mode màu</p><p>-&nbsp;M-mode mô</p><p>-&nbsp;M-mode giải phẫu</p><p>- Doppler xung </p><p>-&nbsp;&nbsp;Doppler liên tục </p><p>-&nbsp;&nbsp;Hình ảnh doppler mô </p><p>-&nbsp;&nbsp;Hình ảnh vận tốc mô</p><p> <strong>Các phần mềm hỗ trợ </strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ tối ưu hóa và xử lý hình ảnh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ người dùng lưu trữ dữ liệu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ người dùng cài đặt thông số siêu âm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin dự phòng </p><p> <strong>Các chương trình đo lường tính toán chuyên dụng</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình sản khoa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình phụ khoa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình bụng tổng quát</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình mạch máu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tim mạch</p><p> <strong>Khả năng kết nối</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cổng kết nối DVI-D</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có kết nối DICOM </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cổng USB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể kết nối mạng Ethernet (RJ45)</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-08 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-05-05
172 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Tay cầm R30-A CE ENG | 75518 | Fotona d.o.o | Slovenia | Fotona d.o.o | Slovenia |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 151228220 | f | Cái | true | 2021-02-05 | 2021-06-30 | <p>Tay cầm chăm sóc da và điều trị ngáy</p> | <p>Tay cầm chăm sóc da và điều trị ngáy</p> |  | <p>Tay cầm chăm sóc da và điều trị ngáy</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-02-05 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-02-05
173 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS150A một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS150A | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao, giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng chống nước và hiển thị các thông số qua màn hình LED</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị (lựa chọn thêm): 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp (lựa chọn thêm): 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
174 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường cấp cứu đa năng | TBNW-G2 | TaeDong Prime Co., Ltd. | Hàn Quốc | TaeDong Prime Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 32500000 | t | Chiếc | true | 2021-03-29 | 2021-08-31 | <p>Giường cấp cứu đa năng 2 tay quay</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe 5”: 04 cái </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đệm: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn ăn: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cọc truyền dịch: 01 cái</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: Dài 2210x Rộng 960x Cao 450mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung giường: Bằng thép tấm và thép ống</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt giường: Dạng lưới thép</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Được thiết kế lan can và bàn ăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần chân giường phun sơn tĩnh điện</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2020-12-16 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2021-06-22
175 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ siêu âm | Dao mổ siêu âm và phụ kiện | CUSAEXCEL/ CUSAEXCEL+/ CUSAEXCEL8/ CUSAEXCEL9 | Integra Lifesciences (Ireland) Limited | Ireland,Mỹ | Integra LifeSciences Corporation | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN Y |  | Nhóm 3 |  |  | 4000000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-06 | 2022-04-06 | <p>- Thiết bị mới 100%.&nbsp;</p><p>- Đạt tiêu chuẩn ISO13485.</p><p>- Điện áp 220 V, 50Hz.</p><p>- Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:&nbsp;</p><p>+ Nhiệt độ môi trường hoạt động : Từ 10 độ C đến 40 độ C&nbsp;</p><p>+ Độ ẩm môi trường hoạt động tối đa: ≥ 80%.&nbsp;</p> | <p>...</p> | <p>• Máy chính bao gồm bảng hiển thị tính năng và phím điều khiển, cột IV,...</p><p>• Bàn đạp: 01 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>• Cáp nguồn: 01 cái</p><p>• Tay dao 23 kHz ( thẳng và cong)&nbsp;</p><p>• Tay dao 36 kHz</p><p>• Đầu mũi dao cho tay dao 23kKHz&nbsp;</p><p>• Đầu mũi dao cho tay dao 36 kHz&nbsp;</p><p>• Đầu mũi nội soi cho tay dao 23 kHz&nbsp;</p><p>• Bộ đầu nối tích hợp dao mổ điện cho tay dao 23kHz&nbsp;</p><p>• Bộ đầu nối tích hợp dao mổ điện cho tay dao 36kHz&nbsp;</p><p>• Bộ dây bơm hút tiệt trùng cho tay dao 23 kHz&nbsp;&nbsp;</p><p>• Bộ dây bơm hút tiệt trùng cho tay dao 36 kHz</p><p>• Bộ tháo lắp cho cả 2 loại tay dao 23kHz và 36 kHz</p><p>• Hộp đựng tiệt trùng cho tay dao 23kHz</p><p>• Hộp đựng tiệt trùng cho tay dao 36kHz</p><p>• Bộ chống lây nhiễm (contamination guard)</p> | <p>• Màn hình điều khiển linh hoạt: có thể xoay 135 độ</p><p>• Công nghệ từ giảo (magneto-strictive) tạo chuyển động siêu âm</p><p>• Tích hợp dao mổ điện: cho phép phẫu thuật siêu âm và phẫu thuật điện đồng thời. Cho phép hàn mạch kiểu monopolar.</p><p>• Chế độ lựa chọn mô (Tissue Select): 4 chế độ riêng biệt&nbsp;</p><p>• Chế độ phẫu thuật nội soi</p><p>• Đầu dao chuyên dụng và đa dạng: gồm 16 loại tích hợp trên tay dao</p><p>• Bơm điều hòa tích hợp sẵn trong máy: giúp làm lạnh tay dao liên tục, tăng hiệu suất dao</p><p>• Bơm tưới phẫu trường: bơm nhu động</p><p>• Bơm hút phẫu trường: bơm chân không</p><p>- CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT&nbsp;</p><p>1. Phẫu thuật mổ mở:&nbsp;</p><p>Cắt u gan chọn lọc, cắt gan bán phần ít chảy máu (Hepatic Resection);&nbsp;Cắt u tụy chọn lọc, cắt tụy bán phần ít chảy máu (Partial Pancreatectomy); Cắt u lách chọn lọc, cắt lách bán phần ít chảy máu (Partial Splenectomy);&nbsp;Nạo hạch (adjuvant node dissection);&nbsp;Cắt u thận chọn lọc, cắt thận bán phần ít chảy máu (Partial Nephrectomy); Cắt u tiền liệt tuyến chọn lọc, cắt tiền liệt bán phần ít chảy máu (Partial Prostatectomy); Cắt U Lympho (Lymph Node resection); Mucosal Proctectomy (cắt nội mạc hậu môn);&nbsp;Rectal Carcinoma; Villus Adenoma; Stoma Formation</p><p>2. Phẫu thuật nội soi</p><p>3. Phẫu thuật Phụ khoa (Gynecologic Surgery)</p><p>4. Phẫu thuật bộ phận sinh dục ngoài (External Genitalia)</p><p>5. Phẫu thuật Thận-Tiết niệu (Urological Surgery)</p><p>6. Phẫu thuật thần kinh</p><p>7. Các ứng dụng phẫu thuật khác: Orthopaedic surgery (phẫu thuật chỉnh hình);&nbsp;Plastic &amp; Reconstructive surgery (phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình); Thoracic surgery (phẫu thuật lồng ngực); Thoracoscopic surgery (phẫu thuật nội soi lồng ngực); Cardiothoracic surgery (phẫu thuật tim mạch)</p> | <p>- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu;</p><p>- Bảo trì định kỳ 4 tháng/lần trong thời gian hiệu lực bảo hành.</p><p>- Lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.&nbsp;</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN Y | 2021-04-06 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN Y | 2021-04-06
176 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy đốt khối u | Máy đốt khối u bằng sóng cao tần | Máy đốt khối u bằng sóng cao tần | VIVA Multi RF System (VMS30) | STARmed Co., Ltd | Hàn Quốc | STARmed Co., Ltd | Hàn Quốc |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Tất Thành |  | Nhóm 4 |  |  | 2620000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-09-30 | <p>Máy phát sóng cao tần với tần số xoay quanh 480kHz, tần số này được truyền tới đầu điện cực sau đó đến các mô, nhiệt ma sát được tạo ra khi 1 ion di chuyển từ điện cực âm sang điện cực dương hoặc từ điện cực dương sang điện cực âm khoảng 400 đến 500 lần/ giây. Những mô hoại tử sẽ được cắt bỏ nhờ nhiệt tạo ra từ mô trở kháng.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH thiết bị y tế Tất Thành | 2020-11-12 | Công ty TNHH thiết bị y tế Tất Thành | 2021-04-20
177 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa | A25 | Biosystems S.A. | Tây Ban Nha | Biosystems S.A. | Tây Ban Nha |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 750000000 | t | Bộ | true | 2021-02-03 | 2021-12-30 | <p class="ql-align-justify">Biosystems cung cấp máy phân tích tự động A25 - một hệ thống hoàn chỉnh có thể tích hợp thuốc thử sinh hoá và đo độ đục được thiết kế để đạt được hiệu quả cao nhất, với cơ chế vận hành và hệ thống quang học bền và đáng tin cậy, và với một phần mềm quản lý bao gồm những lĩnh vực chính của quản lý phòng thí nghiệm theo một cách làm đơn giản và trực quan.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất 240 xét nghiệm/giờ</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống có tới 30 vị trí giữ lạnh cho thuốc thử với nguồn điện độc lập</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Linh hoạt thay đổi vị trí mẫu và thuốc thử (giá đa năng)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng thuốc thử chuyên dụng (không cần thao tác hay chuyển)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu tốn ít nước (1.6 lít/giờ)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích phản ứng trong cuvette nhỏ: 180µL</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động bảo trì hàng ngày và kiểm tra khi bật và tắt thiết bị</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động quản lý và định cấu hình cho thuốc thử</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động pha loãng chất chuẩn để tạo đường cong chuẩn</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động pha loãng mẫu trước và sau</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-02-03 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-06-16
178 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Hệ thống CAD/CAM | MÁY ĐÁNH GIÁ MẪU THỰC HÀNH (Dùng trong thực tập và giảng dạy nha khoa) | Dental Teacher | Kavo Dental GmbH | Đức | Kavo Dental GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | Đức | Nhóm null |  |  | 2400000000 | t | Hệ thống | false | 2021-03-16 | 2021-12-31 | <p><strong>THÔNG TIN CHUNG:</strong></p><ul><li>Thiết bị được sản xuất mới 100%.</li><li>Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE hoặc ISO 13485 hoặc ISO 9001.</li></ul> | <p><strong>&nbsp;CẤU HÌNH CHUẨN:</strong></p><ul><li>01 3D scanner</li><li>01 Máy trạm</li><li>01 Phần mềm</li></ul> |  | <p><strong>&nbsp;TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT:</strong></p><ul><li class="ql-align-justify">Kavo Dental Teacher là cách nhanh nhất để đánh giá quá trình chuẩn bị của sinh viên. Hệ thống Dental Teacher bao gồm: 3D scanner, PC, 3 phần mềm cho việc xác nhận chuẩn bị khớp cắn ảo và wax-up ảo.</li><li class="ql-align-justify">Kavo Virtual Articulator hướng dẫn sinh viên thông qua bề mặt nhai, giúp cho việc giải quyết được các vấn đề của các khớp cắn và chức năng di chuyển của hàm một cách nhanh chóng và thuận lợi.</li><li class="ql-align-justify">Dễ dàng học tập bởi vì họ có thể nhìn thấy mỗi phần hình dạng của răng tương tác với nhau như thế nào trong suốt quá trình chuyển động.</li><li class="ql-align-justify">Dễ dàng sử dụng và nhanh chóng, toàn bộ quy trình chỉ mất 2 phút (quy trình bao gồm quá trình: chuẩn bị, tách mô hình răng đã sửa soạn ra khỏi mẫu hàm thực hành, quét, thực hiện nhiệm vụ và đưa ra kết quả)</li><li class="ql-align-justify">Kết quả trong các thước đo với đồ thị rõ ràng, sinh viên có thể kiểm tra kết quả của chính họ. Từ kết quả từ các mẫu tài liệu, học sinh có thể tối ưu hóa công việc của họ dựa trên thực tế.</li><li class="ql-align-justify">Đào tạo khớp cắn dễ dàng hơn, khớp cắn và vận động hàm có thể gây khó khăn khi chỉ sử dụng hình ảnh và giấy tờ. Các giá khớp ảo KaVo hướng dẫn sinh viên thông qua bề mặt nhai.</li><li>Tuyệt vời cho việc học làm như thế nào để bọc răng lên bộ mô phỏng và điều trị tiền lâm sàng và điều trị cho bệnh nhân. Hoàn hảo cho việc sử dụng công nghệ CAD-CAM ngay từ đầu.</li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-03-16 | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-06-22
179 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | StandardTM G6PD Analyzer | StandardTM G6PD Analyzer | SD Biosensor, Inc. | Hàn Quốc | SD Biosensor, Inc. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 12600000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích định lượng men G6PD theo nguyên lý so màu</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="340"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="340"><br /> -Màn hình: LCD<br /> - Nguồn cấp:4 Pin 1.5V ( dùng khoảng 1000 lần )<br /> - Trọng lượng :200g<br /> - Phân tích nhiều chỉ số khác nhau như Dengue, Flu, RSV, HbA1c, T3, T4, Nt-proBNP….</td> </tr> </tbody> </table> |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="360"><br /> - Phương pháp: phân tích định tính/định lượng,&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-05-12
180 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh miệng | OM047R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 16155300 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh miệng, dài 125mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh xương sườn Struck, cỡ nhỏ, bộ hoàn chỉnh, dài 64mm, rộng 102mm, độ mở 70mm, kích thước lưỡi 15x20mm, 20x20mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-25 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
181 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm cắt chỉ thép cán vàng dài 23.5 cm, ngàm có tungsten carbide mã 40-867-23 | 40-876-23 | AS Medizintechnik GmbH | Đức | AS Medizintechnik GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Vật tư trang thiết bị y tế Hà Anh | Đức | Nhóm 3 |  |  | 18700000 | t | Cái | true | 2021-04-06 | 2022-04-06 | <p>Kìm cắt chỉ thép cán vàng dài 23.5 cm, ngàm có tungsten carbide mã 40-867-23</p> | <p>Kìm cắt chỉ thép cán vàng dài 23.5 cm, ngàm có tungsten carbide mã 40-867-23</p> | <p>Kìm cắt chỉ thép cán vàng dài 23.5 cm, ngàm có tungsten carbide mã 40-867-23</p> | <p>Kìm cắt chỉ thép cán vàng dài 23.5 cm, ngàm có tungsten carbide mã 40-867-23</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư y tế Hà Anh | 2021-04-06 | Công ty TNHH Vật tư y tế Hà Anh | 2021-04-06
182 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Mispa Count Plus | Mispa Count Plus | Agappe Diagnostics Ltd | Đức | Agappe Diagnostics Ltd | Đức | ["2020"] | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Máy phân tích huyết học tự động 5 thành phần</p> |  |  |  |  | Không |  | không | không | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | 2020-11-13 | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | 2020-11-13
183 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn làm thủ thuật tiểu phẫu | BKNĐ11 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt |  | Nhóm 6 |  |  | 11050000 | t | Cái | false | 2021-04-07 | 2022-12-31 | <p>•&nbsp;&nbsp;Kích thước: (L) 1900 x (W) 600 x (H) 650 mm.</p><p><br></p> | <p>•&nbsp;&nbsp;Kích thước: (L) 1900 x (W) 600 x (H) 650 mm.</p><p><br></p> |  | <p> •&nbsp;&nbsp;Kích thước: (L) 1900 x (W) 600 x (H) 650 mm.</p><p> •&nbsp;Phần đầu nâng hạ</p><p> •&nbsp;&nbsp;Inox hộp 30x30x0.8 và inox lá 0.6</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-07 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-07
184 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | 7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument | 7500 Fast Dx | Life Technologies Holdings Pte Ltd | Singapore | Life Technologies Holdings Pte. Ltd. (Thermo Fisher Scientific) | Singapore | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Singapore | Nhóm 2 |  |  | 1095000000 | t | Bộ | true | 2021-05-14 | 2021-12-31 | <p>Máy nhân gen PCR định lượng (realtime PCR) 7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument kết hợp với phần mềm SDS là thiết bị khuếch đại acid nucleic theo thời gian thực 96-giếng với hệ thống phát hiện huỳnh quang 5 màu.</p><p><em>Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485</em></p><p><em>Môi trường hoạt động: Nhiệt độ: 15 – 30ºC, độ ẩm: 20- 80%</em></p> | <p>- Máy chính 7500 Fast Dx: 01 máy</p> <p>- Máy tính điều khiển: 01 máy</p> <p>- Bộ hóa chất căn chỉnh thiết bị: 01 bộ</p> <p>- Bộ hóa chất và tiêu hao phục vụ đào tạo: 01 bộ</p> <p>- Phần mềm điều khiển và phân tích kết quả: 01 bộ</p> |  |  | <p><b>- </b>Thuế, phí: Bao gồm trong giá niêm yết</p> <p>- Thời gian bảo hành: 12 tháng.</p> <p>- Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> <p>- Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn người sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> <p>- Dịch vụ kiểm định, đủ điều kiện sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-23 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2021-05-14
185 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang răng | Máy X quang nha khoa | Orthopantomograph OP 3D Pro with Ceph (OP300-1) | Instrumentarium Dental, PaloDEx Group Oy | Phần Lan | Instrumentarium Dental, PaloDEx Group Oy | Phần Lan | ["2020"] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 4084400000 | t | Cái | false | 2021-03-04 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;Thiết bị sản xuất 2020 trở về sau, mới 100%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà sản xuất tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001, CE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | <p><strong> CẤU HÌNH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>1. Máy chính (Bao gồm phần mềm 2D, phần mềm 3D): 01 cái</p><p>2. Cảm biến chụp toàn cảnh (panoramic): 01 cái</p><p>3. Cảm biến chụp sọ mặt (cephalometric): 01 cái</p><p>4. Cảm biến chụp 3D: 01 cái</p> |  | <p>1. <strong>Máy chính:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p><strong>Tính năng tổng quát:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính linh hoạt cao với thiết kế 3 trong 1:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Panoramic</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cephalometric</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;3D</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy hỗ trợ các chức năng điều trị:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chẩn đoán tổng quát</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nội nha</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉnh nha</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấy ghép</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phẫu thuật miệng và hàm mặt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ chùm tia hình nón (V-shape-beam): cho cấu trúc răng hàm trên được thâm nhập sâu và lớp cắt hàm dưới được mở rộng hơn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 02 nút dừng khẩn cấp (emergency stop) để dừng máy và tắt điện nguồn hoàn toàn trong trường hợp khẩn cấp.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển hệ thống bằng màn hình cảm ứng, kích thước 10.4 inch.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh được trên màn hình các chức năng sau:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lựa chọn chế độ và chương trình chụp</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị trạng thái hoạt động, thông tin bệnh nhân</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cài đặt các thông số chụp</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết thúc quá trình kiểm tra trước khi chụp</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cài đặt phát tia</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng lựa chọn lớp cắt cho chụp toàn cảnh.</p><p><strong>1.2 Thông số kỹ thuật nguồn X-ray</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu điểm: 0.5 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp nguồn X-ray: 57 - 90kV</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-03-04 | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-06-22
186 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa | BA200 | Biosystems S.A. | Tây Ban Nha | Biosystems S.A. | Tây Ban Nha |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 845000000 | t | Bộ | true | 2021-01-14 | 2021-12-30 | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">BA200 - Máy xét nghiệm sinh hóa để bàn cho các xét nghiệm cấp cứu và thường quy</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Trải qua 35 năm lịch sử của Biosystem, S.A đã phát triển các sản phẩm IVD tại nhà máy ở Barcelona (Tây Ban Nha). Chất lượng của các các sản phẩm, cùng với chính sách đồng hành hỗ trợ đến từng khách hàng là triết lý kinh doanh của chúng tôi. Với các kinh nghiệm có được, chúng tôi xin giới thiệu hệ thống máy phân tích để bàn với các cải tiến ưu việt nhất về điện tử, thiết kề và độ chính xác. BA200 là máy mới nhất gia nhập gia đình BA, cùng với BA400 đem đến nhiều sự lựa chọn tối ưu cho các phòng xét nghiệm có sự quan tâm về vấn đề giá cả và chất lượng.</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Đường chuẩn linh hoạt với công nghệ LED thông minh</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Số lượng mẫu và thuốc thử lớn (88 vị trí), có độ linh hoạt cao</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Độ chính xác cao về liều lượng</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Barcode dành riêng cho thuốc thử </span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Hệ thống rotor phản ứng có rửa tự động</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Hệ thống nhỏ gọn với bảo trì thấp</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Công suất thực tế đạt 200 xét nghiệm/giờ</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-01-14 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-06-16
187 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Cây đè lưỡi | OM237R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3920700 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Cây đè lưỡi Weder, loại lớn, đầu khuyết, dài 125mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh xương sườn Struck, cỡ nhỏ, bộ hoàn chỉnh, dài 64mm, rộng 102mm, độ mở 70mm, kích thước lưỡi 15x20mm, 20x20mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-25 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-25
188 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Jumong E | Jumong E | SG Healthcare Co., Ltd. | Hàn Quốc | SG Healthcare Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2700000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-05 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống X quang kỹ thuật số bao gồm 01 tấm nhận ảnh KTS.</p><p>Model: Jumong E</p><p>Hãng sản xuất: SG Health care/ Hàn Quốc</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | 2021-05-05 | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | 2021-05-05
189 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Giường khám bệnh | TKR-001S1 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt |  | Nhóm 6 |  |  | 18000000 | t | Cái | false | 2021-04-07 | 2022-12-31 | <p> - Dài 2120 mm x R 970 mm</p><p> - Chiều cao: 480mm</p><p> Chất liệu:</p><p> - Mặt giường và khung giường làm bằng thép sơn tĩnh điện</p><p> - Tấm chắn đầu/ đuôi giường làm bằng nhựa ABS đúc nguyên khối</p><p> - Bánh xe bằng vật liệu PU, vận hành êm ái</p><p> Chức năng:</p><p> - Phương thức chuyển động: bằng 1 tay quay; đặt gọn dưới đuôi giường</p><p> - Nâng hạ đầu: 0O ̴̴ 80O (±5O)</p><p> - Tấm chắn đầu/ đuôi giường có thể tháo rời</p><p> - Bánh xe kích thước: 125mm, có khoá ở 4 bánh xe</p><p> - Có 4 lỗ cắm móc truyền dịch</p><p> Phụ kiện:- Cọc truyền dịch</p><p> </p> | <p>- Dài 2120 mm x R 970 mm</p><p>- Chiều cao: 480mm</p><p><br></p> |  | <p>- Dài 2120 mm x R 970 mm</p><p> - Chiều cao: 480mm</p><p> Chất liệu:</p><p> - Mặt giường và khung giường làm bằng thép sơn tĩnh điện</p><p> - Tấm chắn đầu/ đuôi giường làm bằng nhựa ABS đúc nguyên khối</p><p> - Bánh xe bằng vật liệu PU, vận hành êm ái</p><p> Chức năng:</p><p> - Phương thức chuyển động: bằng 1 tay quay; đặt gọn dưới đuôi giường</p><p> - Nâng hạ đầu: 0O ̴̴ 80O (±5O)</p><p> - Tấm chắn đầu/ đuôi giường có thể tháo rời</p><p> - Bánh xe kích thước: 125mm, có khoá ở 4 bánh xe</p><p> - Có 4 lỗ cắm móc truyền dịch</p><p> Phụ kiện:- Cọc truyền dịch</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-07 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-07
190 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Tay cầm R16 CE USA ENG | 89020 | Fotona d.o.o | Slovenia | Fotona d.o.o | Slovenia |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 151228220 | t | Cái | true | 2021-02-05 | 2021-06-30 | <p>Tay cầm chăm sóc da và điều trị ngáy</p> | <p>Tay cầm chăm sóc da và điều trị ngáy</p> |  | <p>Tay cầm chăm sóc da và điều trị ngáy</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-02-05 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-02-05
191 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị sóng xung kích | SONOTHERA | Hanil TM Co., Ltd. | Hàn Quốc | Hanil TM Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 290000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-08-31 | <p>Máy điều trị bằng sóng xung kích</p> | <ul> <li>Máy chính: 01 Cái</li> <li>Tay súng : 02 Cái</li> <li>Dây nguồn cung cấp: 01 Cái</li> <li>Hướng dẫn sử dụng ANH-VIỆT: 01 Bộ</li> </ul> |  | <p>- &nbsp;Màn hình hiển thị LCD</p> <p>-&nbsp; Nguồn điện: AC 220V; 50/60Hz&nbsp;</p> <p>-&nbsp; Điện áp tiêu thụ: 700VA</p> <p>- Kích thước: 570 x 540 x 1240 mm</p> <p>- Trọng lượng : 65 kg</p> <p>- Áp lực đầu ra: Tối đa 6 bar</p> <p>-&nbsp; Năng lượng xung: Tối đa 1.6 mJ</p> <p>-&nbsp; Kích thước tập trung: fx=21mm, fy=15mm</p> <p>- Mật độ năng lượng nổi bật: Max 0.013 mJ/mm<sup>2</sup></p> <p>- Chế độ xung: Nút bấm một lần / 3, 5, 10 giờ / giây</p> <p>- Số lần vận hành: 1000, 2000, 3000, Liên tục</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2020-11-14 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2021-06-22
192 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Ruột kẹp phẫu tích nội soi lưỡng cực | PM433R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 30571800 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Ruột kẹp phẫu tích nội soi lưỡng cực Adtec hoàn chỉnh, thẳng, hoạt động đôi, dài 310mm, đường kính 5mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh xương sườn Struck, cỡ nhỏ, bộ hoàn chỉnh, dài 64mm, rộng 102mm, độ mở 70mm, kích thước lưỡi 15x20mm, 20x20mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-25 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-25
193 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu tích nội soi lưỡng cực | PM408R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 50712900 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp phẫu tích nội soi lưỡng cực Maryland Adtec hoàn chỉnh, cong, ngàm khuyết, hoạt động đôi, dài 310mm, đường kính 5mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh xương sườn Struck, cỡ nhỏ, bộ hoàn chỉnh, dài 64mm, rộng 102mm, độ mở 70mm, kích thước lưỡi 15x20mm, 20x20mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-25 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-25
194 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2082 | 3020-P-2082 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 485500000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-09-30 | <p><strong>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2082 (5 bước phóng đại, đèn LED, loại tiêu chuẩn, thị kính hội tu &amp; hệ thống phẳng (bao gồm bộ nguồn và cáp)</strong></p><p><strong><span class="ql-cursor">﻿</span>Slit Lamp Symphony 40H, 5 step, converging binos,&nbsp;LED, Digital, Unit plate system (including Power supply box and all cables)</strong></p> | <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Bàn đặt máy</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Thị kính</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Que định thị</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Giấy lót cằm</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p><u>Mô&nbsp;tả&nbsp;tính&nbsp;năng&nbsp;kỹ&nbsp;thuật:</u></p><p>1.&nbsp;Hệ&nbsp;thống&nbsp;quang&nbsp;học:</p><p>-Kiểu:&nbsp;Ống nhòm hai mắt hội tụ góc 8<sup>o </sup>kiểu Galelian</p><p>- Độ&nbsp;phóng&nbsp;đại: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x bằng trống xoay</p><p>- Thị&nbsp;kính: 12.5x</p><p>- Vùng&nbsp;quan&nbsp;sát: 5.5, 8.5, 14, 22, 34mm</p><p>- Điều&nbsp;chỉnh&nbsp;khoảng&nbsp;cách&nbsp;đồng&nbsp;tử: 49 – 77mm</p><p>- Khoảng&nbsp;cách&nbsp;tiêu&nbsp;cự&nbsp;vật&nbsp;kính: 107mm</p><p>- Góc&nbsp;hội&nbsp;tụ&nbsp;vật&nbsp;kính: 13<sup>o</sup></p><p>2.&nbsp;Hệ&nbsp;thống&nbsp;chiếu&nbsp;sáng&nbsp;khe&nbsp;và&nbsp;chân&nbsp;đế:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ&nbsp;rộng&nbsp;khe: 0 -12mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ&nbsp;dài&nbsp;khe: 12mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích&nbsp;thước&nbsp;mở: 0.2, 1mm<sup>2</sup>, 2, 3, 5, 9, 12mm</p><p>-&nbsp;Bộ&nbsp;lọc:&nbsp;Trong&nbsp;suốt,&nbsp;khử&nbsp;đỏ,&nbsp;mật&nbsp;độ trung&nbsp;tính,&nbsp;khuếch&nbsp;tán,&nbsp;xanh, IR, hấp thụ nhiệt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc&nbsp;khe:&nbsp;±90<sup>o</sup></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xoay&nbsp;khe:&nbsp;±180<sup>o</sup></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiên&nbsp;khe&nbsp;theo&nbsp;chiều&nbsp;dọc: 0°, 5°, 10°, 15° &amp; 20°</p><p>-&nbsp;&nbsp;Dịch&nbsp;chuyển&nbsp;chân&nbsp;đế:&nbsp;tới&nbsp;lui&nbsp;25mm, lên xuống&nbsp;107mm,&nbsp;trái&nbsp;phải&nbsp;110mm</p><p>-&nbsp;Tinh&nbsp;chỉnh&nbsp;dịch&nbsp;chuyển&nbsp;ngang: 12mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích&nbsp;thước&nbsp;mặt&nbsp;bàn: 405 x 500mm</p><p>-&nbsp;Đèn&nbsp;định&nbsp;thị: LED</p><p>- Đèn&nbsp;chiếu&nbsp;sáng: LED/Halogen 6V, 20W</p><p>3-&nbsp;Kích&nbsp;thước,&nbsp;trọng&nbsp;lượng:</p><p>-&nbsp;Đèn&nbsp;khe: 75 x 54 x 45cm</p><p>-&nbsp;Bàn&nbsp;đặt&nbsp;máy: 51 x 42 x 15cm</p><p>-&nbsp;Nguồn&nbsp;điện: 110 – 240V&nbsp;±10%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01
195 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | BÀN LÀM THỦ THUẬT TIẾT NIỆU ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN | SONESTA S2 | Sonesta Medical AB | Thụy Điển | Sonesta Medical AB | Thụy Điển | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 480000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>BÀN LÀM THỦ THUẬT TIẾT NIỆU ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: SONESTA S2</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng sản xuất: SONESTA/THỤY ĐIỂN</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất xứ: THỤY ĐIỂN</strong></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>+ 02 bệ để tay</p><p>+ 02 bệ để chân</p><p>+ 01 giá giữ cuộn giấy</p><p>+ 01 bộ bàn đạp điều khiển</p><p>+ 01 tấm đệm ngồi </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HDSD tiếng anh + tiếng việt: 01 bộ</p> |  | <p><strong>Thông số:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài có đệm: 193 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài không có đệm: 143 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rộng: 77 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao (có đệm): 40 – 100 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng: 170 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 230V, 24 DC output&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-10 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2021-06-03
196 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | Xe đẩy cáng cấp cứu điều chỉnh | CV10DK | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt |  | Nhóm 6 |  |  | 30500000 | t | Bộ | false | 2021-04-07 | 2022-12-31 | <p>Kích thước dài rộng cao: 2100x600x400-800 mm</p> | <p>Kích thước dài rộng cao: 2100x600x400-800 mm</p> |  | <p>Xe đẩy cáng điều chỉnh</p><p>Kích thước dài rộng cao: 2100x600x400-800 mm</p><p>Cáng và xe rời nhau</p><p>Có tay quay nâng hạ chiều cao xe</p><p>Cáng có phần nâng đầu</p><p>(không bao gồm đệm)</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-07 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-07
197 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu tích nội soi đơn cực Overholt | PO103R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 27048000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp phẫu tích nội soi đơn cực Overholt Adtec, gập góc 90°, ngàm có khía, hoạt động đôi, dài 310mm, đường kính ngàm 10mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh xương sườn Struck, cỡ nhỏ, bộ hoàn chỉnh, dài 64mm, rộng 102mm, độ mở 70mm, kích thước lưỡi 15x20mm, 20x20mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-25 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-25
198 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu | GASTAT-710 | Techno Medica Co., Ltd. | Nhật Bản | Techno Medica Co., Ltd. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 489000000 | t | Bộ | true | 2021-01-06 | 2021-12-30 | <p>Máy xét nghiệm khí máu, thời gian phân tích một mẫu 60 giây&nbsp;</p><p><strong>Đặc điểm</strong></p><p>o&nbsp;&nbsp;Màn hỉnh cảm ứng màu thuận tiện cho hiển thị và làm theo các hướng dẫn khi vận hành</p><p>o&nbsp;&nbsp;Thời gian phân tích rất ngắn: 60 giây</p><p>o&nbsp;&nbsp;Thể hiện đồ thị acid base</p><p>o&nbsp;&nbsp;Máy in tự nhận khi nạp giấy in mới</p><p>o&nbsp;&nbsp;Chế độ save mode tiết kiệm hóa chất, thích hợp khi chạy ít mẫu hơn vào ban đêm</p><p>o&nbsp;&nbsp;QC tự động đảm bảo kết quả xét nghiệm chính xác</p><p>o&nbsp;&nbsp;Chức năng PC tích hợp không cần sử dụng PC ngoài</p><p>o&nbsp;&nbsp;Pin tích hợp cho phép hoạt động ổn định 30 phút hoặc phân tích lên đến 5 mẫu</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-01-06 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-06-16
199 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Bộ ghế chữa răng | Puma Eli R CP | CEFLA S.C. | Italy | CEFLA S.C. | Italy | ["2020"] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | Italy | Nhóm 3 |  |  | 415000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p>Bộ ghế chữa răng</p> | <ul> <li>Ghế bệnh nhân: 01 chiếc</li> <li>Dây tay khoan nhanh (06 lỗ): 02 chiếc</li> <li>Dây tay khoan chậm (04 lỗ): &nbsp;01 chiếc</li> <li>Tay xịt 3 chức năng: 02 chiếc</li> <li>Ống hút phẫu thuật: 01 Chiếc</li> <li>Ống hút nước bọt: 01 chiếc</li> <li>Đèn điều trị LED: 01 chiếc.</li> <li>Tựa tay trái: 01 chiếc</li> <li>Tự tay phải: 01 chiếc</li> <li>Bộ điều khiển bằng chân (pedan): 01 chiếc</li> <li>Mâm điều trị: 01 chiếc</li> <li>Mâm phụ tá: 01 chiếc</li> <li>Khay dụng cụ: 01 chiếc</li> <li>Ghế nha sĩ: 01 chiếc&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Tuỳ chọn thêm (Options) </strong></p> <ul> <li>Tay cao vội&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> <li>&nbsp;Đèn trám răng nha khoa</li> <li>Tay khoan nha khoa</li> <li>Tay khoan nha khoa (Bộ tay khoan chậm)</li> </ul> |  | <p>Bộ ghế chữa răng</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2020-11-12 | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-06-22
200 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu | ACL TOP 350 CTS | Instrumentation Laboratory Company | Mỹ | Instrumentation Laboratory Company | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1610000000 | t | Bộ | true | 2021-05-31 | 2021-12-30 | <p><strong>ACL TOP 350 CTS</strong></p><p>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Dòng máy ACL TOP Family 50 mới cho phép cung cấp đầy đủ tất cả các loại xét nghiệm đặc biệt đông cầm máu và đã được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín như CE (Châu Âu) và FDA (Hoa Kỳ). Hệ thống ACL TOP 350 CTS cho phép hoàn toàn tự động hóa với công nghệ tiên tiến nhất và quản lý chất lượng một cách hoàn hảo cho các loại xét nghiệm, bao gồm cả xét nghiệm thường quy và các xét nghiệm chuyên sâu. Đồng thời hệ thống ACL TOP 350 CTS cho phép tự động hóa hoàn toàn khâu vận hành và quản lý, tích hợp tính năng chuẩn bị và phân tích mẫu, kiểm tra tiêu chuẩn của mẫu, quản lí chất lượng tiên tiến nhất và các công cụ cho phép kiểm định chất lượng theo yều cầu của phòng xét nghiệm đông cầm máu.</p><p class="ql-align-justify">Dòng máy ACL TOP 350 CTS <span style="color: black;">có kích thước nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ trong các tính năng</span> với công suất 110 xét nghiệm/giờ, là <span style="color: black;">giải pháp lý tưởng đối với các phòng xét nghiệm cỡ vừa và sẽ là sự bổ sung hoàn hảo với hệ thống ACL TOP 750 CTS hoặc ACL TOP 550 CTS để tạo thành một môi trường xét nghiệm tích hợp hoàn toàn</span>. Ngoài ra, máy cũng có ưu điểm chạy mẫu ống đóng đem lại sự an toàn và sự tin cậy cho người vận hành hệ thống máy phân tích ACL TOP CTS.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ | 2021-06-16
201 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn dụng cụ vô trùng | BVT10 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt |  | Nhóm 6 |  |  | 12750000 | t | Cái | false | 2021-04-07 | 2022-12-31 | <p>Dài - rộng - cao</p><p>1500-600-850 mm (cả bánh xe)</p><p><br></p> | <p>Dài - rộng - cao</p><p>1500-600-850 mm (cả bánh xe)</p><p><br></p> |  | <p> Dài - rộng - cao</p><p> 1500-600-850 mm (cả bánh xe)</p><p> Bánh xe cao su 75</p><p> Inox ống 32x1.0 và inox lá 0.8</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-07 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-07
202 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu tích nội soi đơn cực Heywood-Smith | PO105R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 30204300 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp phẫu tích nội soi đơn cực Heywood-Smith Adtec Monopolar, thẳng, ngàm có khía thô, ngàm khuyết, hoạt động đôi, dài 310mm, đường kính ngàm 10mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh xương sườn Struck, cỡ nhỏ, bộ hoàn chỉnh, dài 64mm, rộng 102mm, độ mở 70mm, kích thước lưỡi 15x20mm, 20x20mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-25 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-25
203 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Hệ thống siêu âm chẩn đoán Doppler màu 4D/5D (định lượng) | VINNO M86 | Vinno Technology (Suzhou) Co. Ltd | Trung Quốc | Vinno Technology (Suzhou) Co. Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 1800000000 | t | Bộ | true | 2021-03-25 | 2021-12-31 | <p>Ø&nbsp;Hệ thống siêu âm đàn hồi gan, giáp, vú, …(định lượng) VINNO M86 cung cấp đầy đủ các chức năng giúp chẩn đoán nhanh chóng và dễ dàng.</p><p>Ø&nbsp;Bảng điều khiển cảm ứng công nghệ LED 13,3 inch cực nhạy</p><p>Ø&nbsp;Màn hình 21,5 ’’ để phóng to nhiều hình ảnh với chất lượng cao</p><p>Ø&nbsp;Bảng điều khiển lên / xuống lên đến 250mm, được điều khiển bằng động cơ điện</p><p>Ø&nbsp;5 cổng đầu dò truy cập dễ dàng</p><p>Ø&nbsp;05 cổng kết nối USB</p><p>Ø&nbsp;Siêu âm đàn hồi gan, giáp, vú, …(định lượng)</p><p>Ø&nbsp;8 thanh trượt TGC, chỉnh sửa ở bất cứ độ sâu nào</p><p>Ø&nbsp;Trung bình có 4 tần số có thể điều chỉnh với mọi đầu dò và mọi chế độ</p><p>Ø&nbsp;Mật độ dòng lên đến 512</p><p>Ø&nbsp;Ổ cứng HDD 1TB</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2021-03-25 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2021-06-30
204 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2033 | 3020-P-2033 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 276500000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-09-30 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2033 (5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ, bộ chuẩn hoàn chỉnh kèm mặt bàn)</p><p>Slit Lamp Symphony 40Z, 5 step, parallel binos, complete on Table Top</p> | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2033 (5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ, bộ chuẩn hoàn chỉnh kèm mặt bàn)</p><p class="ql-align-justify">Slit Lamp Symphony 40Z, 5 step, parallel binos, complete on Table Top</p> |  | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2033 (5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ, bộ chuẩn hoàn chỉnh kèm mặt bàn)</p><p>Slit Lamp Symphony 40Z, 5 step, parallel binos, complete on Table Top</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01
205 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Thiết bị khoan cưa IPC Phẫu Thuật Thần Kinh | Máy cắt xương hàm bằng sóng siêu âm | SURGYBONE SB 300 | Silfradent S.r.l. | Italy | Silfradent S.r.l. | Italy | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Italy | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Cái | true | 2021-05-05 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy cắt xương hàm bằng sóng siêu âm</strong></p><p><strong>MODEL: SURGYBONE SB 300</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: SILFRADENT- Ý</strong></p><p><strong>NƯỚC SẢN XUẤT: Ý</strong></p> | <ul><li>Hộp điều khiển trung tâm: 01 cái</li><li>Tay khoan công suất cao với vòi phun bên trong: 01 cái</li><li>Máy bơm tưới rửa: 01 cái</li><li>Khóa mở đầu mũi khoan: 01 cái</li><li>Bàn đạp điều khiển: 01 cái</li><li>Khay đựng: 01 cái</li><li>Bộ kit 6 mũi khoan cắt: 01 bộ</li><li>Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</li></ul> |  | <p><strong>Tay khoan phẫu thuật:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cắt siêu nhỏ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cắt chọn lọc</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiệu ứng tạo bọt</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quá nhiệt mô nhỏ nhất</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng hiển thị cao trong phòng mổ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo vệ các mô mềm</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giảm đau</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phục hồi sớm</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cho năng suất cao các đĩa gốm</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ bơm tưới rửa bên ngoài</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng nhẹ và không ồn</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sản xuất vật liệu thử nghiệm trong hơn 20.000 chu kỳ khử trùng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-05 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-05
206 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn típ dụng cụ | BTDC10 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt |  | Nhóm 6 |  |  | 3250000 | t | Cái | false | 2021-04-07 | 2022-12-31 | <p>Kích thước:</p><p>DxRxC = 470x325x(700-1000) mm</p><p>Kích thước khay: 500x350x20 mm</p><p><br></p> | <p>Kích thước:</p><p>DxRxC = 470x325x(700-1000) mm</p><p>Kích thước khay: 500x350x20 mm</p><p><br></p> |  | <p> Kích thước:</p><p> DxRxC = 470x325x(700-1000) mm</p><p> Kích thước khay: 500x350x20 mm </p><p> Bánh nhựa phi 50</p><p> Inox hộp 30x60x0.8 và inox lá 0.6</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-07 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-07
207 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU | CONVERGYS UROSTAR 100 | Convergent Technologies GmbH & Co. KG | Đức | Convergent Technologies GmbH & Co. KG | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO |  | Nhóm null |  |  | 150000000 | t | Cái | true | 2021-06-03 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU </strong></p><p><strong>MODEL:</strong> <strong>CONVERGYS UROSTAR 100</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: CONVERGENT TECHNOLOGIES – ĐỨC</strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: ĐỨC</strong></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 1 cái </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Adapter nguồn 9V: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn: 01 cái </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp que thử 150 que/hộp: 01 hộp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh :01 cuốn</p><p>Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 cuốn</p> |  | <p>Convergys® Urostar 100 là một giải pháp phân tích nước tiểu linh hoạt và sáng tạo cho phòng thí nghiệm quy mô vừa và nhỏ, thực hành bác sĩ, một xe cứu thương di động và ứng dụng Điểm chăm sóc (POC).</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-06-03 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-06-03
208 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy phân tích sinh hóa ( Phân tích Protein) | Mispa i2 | Agappe Diagnostics Ltd | Ấn Độ | Agappe Diagnostics Switzeland GmbH | Thụy Sĩ |  | Công ty TNHH Thiết bị y tế Tâm Phát |  | Nhóm null |  |  | 100000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-11-30 | <p>THÔNG SỖ KĨ THUẬT</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp : Sử dụng 2 phương pháp kết hợp đồng thời Nephelometry và Phtometry</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị 128x64</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng nguồn sáng Laser 5nw bước sóng 650 nm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ ổn định nhiệt khô 37 oC</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng bộ đôi silicon diode hấp thụ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối RS 232</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím 21 phím</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ 1000 kết quả</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích tối thiểu 4 uL</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoá chât tiêu chuẩn CE IVD</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thực hiện đo HbA1c với chỉ 4 phút 35 giây / mẫu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ trộn mẫu thự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo điểm không tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt được trang bị sẵn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn&nbsp;: 90-240 VAC 40/60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất 65 VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng 2.5 Kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước&nbsp;: 21.5x35x13 cm</p><p>&nbsp;</p><p>PHỤ KIỆN KÈM THEO&nbsp;:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Pipette 50-200 uL</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Pipette 20-200 uL</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Pipette 2-20 uL</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá đỡ Cuvette</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá đỡ Pipette</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 Cuộn giấy</p><p><br></p><p>CHI TIẾT THÔNG SỐ TEST: 25 loại test, bao gồm : ASO, CRP, RF HbA1c, MicroAlbumin , Lp(a, Cystatin C, Ferritin, Ceruloplasmin, ApoA1, ApoB, C3, C4, D-Dimer, ...</p><p> </p><p> </p><p> &nbsp;</p><p> &nbsp;</p><p> &nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y tế Tâm Phát | 2020-11-30 | Công ty TNHH Thiết bị y tế Tâm Phát | 2020-11-30
209 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu tích nội soi đơn cực | PO151R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 27048000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp phẫu tích nội soi đơn cực Adtec Monopolar, mảnh, thẳng, ngàm có khía, đầu tù, hoạt động đôi, dài 310mm, đường kính ngàm 5mm,</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh xương sườn Struck, cỡ nhỏ, bộ hoàn chỉnh, dài 64mm, rộng 102mm, độ mở 70mm, kích thước lưỡi 15x20mm, 20x20mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-25 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-25
210 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ dụng cụ phòng mổ | TPM10 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt |  | Nhóm 6 |  |  | 27280000 | t | Cái | false | 2021-04-07 | 2022-12-31 | <p>Dài - Rộng - Cao</p><p>700-500-1100 mm</p><p><br></p> | <p>Dài - Rộng - Cao</p><p>700-500-1100 mm</p><p><br></p> |  | <p>Dài - Rộng - Cao</p><p>700-500-1100 mm</p><p> Bánh xe cao su 65</p><p> Lan can 50</p><p> Inox lá dày 0.8, inox hộp 20x20x1.0</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-07 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-07
211 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang răng toàn cảnh | Hệ thống máy CT nha kỹ thuật số 3D 3 trong 1 CBCT + Panorama + Cephalo | eco-x | HDX Will Corp | Hàn Quốc | HDX Will Corp | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH HDX Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 1500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> |  | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> | [5 empty] | Jung Won | 2020-11-13 | Jung Won | 2020-12-31
212 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Thiết bị khoan cưa IPC Phẫu Thuật Thần Kinh | Máy khoan cắt xương hàm | HSM MICRO SYSTEM | Sharpline Medikal Ic Ve Dis Tic. Ltd. Sti. | Thổ Nhĩ Kỳ | Sharpline Medikal Ic Ve Dis Tic. Ltd. Sti. | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | t | Cái | true | 2021-05-05 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy khoan cắt xương hàm</strong></p><p><strong>Model: HSM Mirco System</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Sharpline – Đức</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ</strong></p> | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn điều khiển trung tâm M14-700: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn đạp chân với nút bơm tưới rửa và đổi chiều xoay motor M6-054: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp mô-tơ M14-310: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây tưới rửa: 02 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mô-tơ khoan M14 - 800: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu chụp mũi khoan ngắn M8 - 201: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu phum tưới rửa M8 – 550: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu chụp mũi khoan ngắn gập góc M8 – 210: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu phum tưới rửa M8 – 553: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu chụp mũi khoan dài M8 – 203: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu phum tưới rửa M8 - 552: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mũi mài hoa hồng M8 – 304&nbsp;đk 3.1 mm: 02 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mũi mài hoa hồng M8 – 452 đk 4.0 mm: 02 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu cưa lắc ngang M8 – 1105: 01 cái</p><p>Lưỡi cưa M8 – 1127 rộng 12 mm dài 20 mm: 02 cái</p> |  | <p><strong>Hệ thống khoan HSM Micro:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD trên bộ điều khiển hiển thị tốc độ điều chỉnh, hướng xoay, lưu lượng bơm tưới rửa, chỉ thị báo bàn đạp chân chưa kết nối.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị tốc độ dạng thanh.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn đạp pedal để kiểm soát tốc độ, hướng xoay và kiểm soát lưu lượng tưới rửa.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Motor DC không chổi than có xuất xứ thụy sĩ và có thể hấp tiệt trùng được</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ tốc độ điều chỉnh lên tới 40.000 rpm</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ khởi động motor dưới tải &nbsp;phòng ngừa các trục trặc liên quan đến việc tay khoan bị kẹt trong quá trình sử dụng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chi phí thấp của vật tư tiêu hao cho máy bơm tưới rửa</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-05 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-05
213 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Ruột kẹp phẫu tích Croce-Olmi | PO785R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 20907600 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Ruột kẹp phẫu tích Croce-Olmi Adtec Monopolar, thẳng, ngàm khuyết, có khía, hoạt động đơn, dài 310mm, đường kính ngàm 5mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh xương sườn Struck, cỡ nhỏ, bộ hoàn chỉnh, dài 64mm, rộng 102mm, độ mở 70mm, kích thước lưỡi 15x20mm, 20x20mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-25 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-25
214 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2032 | 3020-P-2032 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 253500000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-09-30 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2032 (5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ, loại tiêu chuẩn, bộ khúc xạ)</p><p>Slit Lamp Symphony 40Z, 5 step, parallel binos, Refraction Unit Set</p> | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2032 (5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ, loại tiêu chuẩn, bộ khúc xạ)</p><p class="ql-align-justify">Slit Lamp Symphony 40Z, 5 step, parallel binos, Refraction Unit Set</p> |  | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2032 (5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ, loại tiêu chuẩn, bộ khúc xạ)</p><p><br></p><p>Slit Lamp Symphony 40Z, 5 step, parallel binos, Refraction Unit Set</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01
215 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu | ACL AcuStar | Instrumentation Laboratory Company | Mỹ | Instrumentation Laboratory Company | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1668000000 | t | Bộ | true | 2021-02-04 | 2021-12-30 | <p class="ql-align-justify"><strong>ACL AcuStar</strong> thực hiện hoàn toàn tự động các xét nghiệm Đông máu đặc biệt, mà hiện nay yêu cầu nhiều thời gian.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;<strong>Xét nghiệm D-dimer hóa phát quang </strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trợ giúp trong chẩn đoán VTE (huyết khối tĩnh mạch)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi làm việc rộng hơn, độ nhạy và độ đặc cao hơn so với xét nghiệm ELISA và miễn dịch đo độ đục</p><p class="ql-align-justify"><strong>Danh mục xét nghiệm Antiphospholipid </strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cung cấp đầy đủ danh mục chẩn đoán cho hội chứng Antiphospholipid</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cung cấp xét nghiệm phân biệt dòng kháng thể Ig</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giảm đáng kể thời gian xét nghiệm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thống nhất danh mục xét nghiệm thay thế cho các xét nghiệm ELISA truyền thống</p><p class="ql-align-justify"><strong>Danh mục xét nghiệm HIT (Heparin gây giảm tiểu cầu) </strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giúp làm sáng tỏ nghi ngờ về Heparin gây giảm tiểu cầu (HIT)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xét nghiệm IgG và tổng kháng thể bao gồm bất kỳ phương pháp chuẩn đoán</p><p class="ql-align-justify"><strong>Từ sàng lọc VWD để phân loại VWD (bệnh von Willebrand)</strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tăng cường khả năng phân tích để phân loại VWD</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tăng độ nhạy cảm của VWF Ag</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chính xác VWF: RCO nhạy cảm với loại II VWD</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ | 2021-02-04 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ | 2021-06-16
216 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG | BC-3600 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 300000000 | t | Bộ | true | 2021-05-05 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG</strong></p><p><strong> MODEL: BC-3600</strong></p><p><strong> HÃNG SX: MINDRAY - TRUNG QUỐC</strong></p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 máy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/tiếng Việt: 01 bộ</p><p><br></p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2021-05-05 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2021-05-05
217 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị điện xung 1 kênh | H-401 | Hanil TM Co., Ltd. | Hàn Quốc | Hanil TM Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 95000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-09 | 2021-08-31 | <p>Máy điều trị điện xung giác hút 1 kênh</p> | <p>- Máy chính : 01 Chiếc</p> <p>- Cáp nguồn cung cấp : 01 Chiếc</p> <p>- Dây giác hút: 01 chiếc</p> <p>- Cốc giác hút kèm bọt biển: 04 chiếc</p> <p>- Hướng dẫn sử dụng Anh - Việt : 01 Bộ</p> |  | <p style="margin-left:18.0pt;">Điện áp: AC 220V, 50/60Hz</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Điện năng tiêu thụ: 70VA</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Nguồn phát&nbsp;: 60mA (500Ω)</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Đầu ra: 85Vp-p (500Ω)</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Tần số cơ bản : 4000Hz</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Tần số dòng: 3880~4000 Hz</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Tần số giao thoa : 3,10,50,1~10, 90~120, 1~120 Hz</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Khoảng điều chỉnh : 25%, 50%, 75%, 100%</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Chế độ hút : M1 (15 lần/phút); M2 (12 lần/phút); M3 (9 lần/phút); Continous (liên tục)</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Áp lực hút&nbsp; : 1stage (160 mmHg); 2 stage (190mmHg), 3 stage (210mmHg); 4 stage (260mmHg)</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Thời gian điều trị&nbsp; : 0~30 phút ( khoảng thay đổi: 5 phút)</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Kích thước: 450&nbsp; x 350 x 940mm</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Trọng lượng : &nbsp;25kg</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2020-11-14 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2021-06-22
218 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ thuốc thường 5 sàn | TTT5S11 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt |  | Nhóm 6 |  |  | 11500000 | t | Cái | false | 2021-04-07 | 2022-12-31 | <p>Kích thước:</p><p>DxRxC = 800x400x1600 mm</p> | <p>Kích thước:</p><p>DxRxC = 800x400x1600 mm</p><p><br></p> |  | <p> Kích thước: </p><p> DxRxC = 800x400x1600 mm</p><p> - Kính sáng dày 5mm, 3 mặt kính</p><p> Inox hộp 25x25x0.6, inox lá 0.5</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-07 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-07
219 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu | ACL ELITE | Instrumentation Laboratory Company | Mỹ | Instrumentation Laboratory Company | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1002000000 | t | Bộ | true | 2020-11-26 | 2021-12-30 | <p><strong>ACL Elite: Giải Pháp Toàn Diện Và Đơn Giản cho Phòng Xét Nghiệm Đông Máu</strong></p><p>Các xét nghiệm cấp cứu, đặc biệt và thường quy đều thực hiện được trên hệ thống dễ sử dụng, tiện lợi và gọn nhẹ</p><p><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sự truy cập ngẫu nhiên giảm thiểu thời gian trả kết quả</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các mẫu cấp cứu PT và APTT luôn sẵn sàng và cho kết quả chỉ trong 8 phút</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng xét nghiệm không bị gián đoạn, các mẫu cấp cứu STAT có thể nhập vào ở bất kỳ thời điểm nào và ở bất kỳ vị trí nào trên khay</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Menu xét nghiệm toàn diện làm cho việc xét nghiệm các xét nghiệm đặc biệt cũng đơn giản như các xét nghiệm thường quy</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay có thể tháo rời được phù hợp với kích cỡ khác nhau của cốc mẫu và ống mẫu ban đầu và thể tích mẫu.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thuốc thử có thể được hút trực tiếp từ lọ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng “gộp nhóm chung” XN cho phép số lượng lớn sự kết hợp các XN được xử lý trong một phiên phân tích giống hệt nhau.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ pha loãng: Độ chính xác đạt được với hệ thống pha chế chất lỏng, trạng thái rắn duy nhất</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hiển thị đường biểu diễn cục đông thông qua hệ thống quang học&nbsp;cao cấp với khả năng theo dõi&nbsp;tất cả các&nbsp;phản ứng đông máu&nbsp;và hấp thụ </span></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hóa chất chuẩn&nbsp;có thể&nbsp;được&nbsp;thực hiện&nbsp;chạy cùng&nbsp;với các&nbsp;mẫu&nbsp;bệnh nhân</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ | 2020-11-26 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ | 2021-06-16
220 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Hệ thống máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ cao bằng hơi nước dung tích >= 6STU | Selectomat PL 666-2 CL ED | MMM Munchener Medizin Mechanik GmbH | Đức | MMM Munchener Medizin Mechanik GmbH | Đức |  | Công ty TNHH phân phối VM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 4800000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-04-07 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-04-07
221 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 8 thông số | MONITOR PHÒNG MỔ CAO CẤP KÈM MONITOR VẬN CHUYỂN CÓ MÀN HÌNH, THEO DÕI GÂY MÊ CÂN BẰNG | CARESCAPE B650 | GE Healthcare Finland Oy | Phần Lan | GE Healthcare Finland Oy | Phần Lan |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-31 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>..</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-06-03 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-06-03
222 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Máy Realtime PCR 5 kênh màu | Rotor-Gene® Q MDx 5plex Platform | Plexus Manufacturing Sdn Bhd | Malaysia | Qiagen GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ QMEDIC | Malaysia | Nhóm 4 |  |  | 1450000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-23 | 2021-12-31 | <p>Máy real-time PCR 5 kênh màu</p> | <p>- 01 máy chính Rotor-Gene® Q MDx 5plex Platform gồm rotor 36 và 72 vị trí</p><p>- 01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn và hóa chất, vật tư chạy máy ban đầu</p><p>- 01 UPS 2kVA</p><p>- 01 máy in màu</p><p>- Tài liệu HDSD tiếng Anh và tiếng Việt</p><p>- Bảo hành 12 tháng</p> | <p>- 01 máy chính Rotor-Gene® Q MDx 5plex Platform gồm rotor 36 và 72 vị trí</p><p>- 01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn và hóa chất vật tư chạy máy ban đầu</p><p>- 01 UPS 2kVA</p><p>- 01 máy in màu</p><p>- Tài liệu HDSD tiếng Anh và tiếng Việt</p><p>- Bảo hành 36 tháng</p><p>- Kết nối tới hệ thống quản lý phòng lab, bệnh viện</p><p>- Thẩm định ISO 01 lần</p><p>- Xác nhận 01 phương pháp</p> | [6 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ QMEDIC | 2020-12-29 | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ QMEDIC | 2021-07-01
223 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | UroMeter120 | UroMeter 120 | Standard Diagnostics,Inc. | Hàn Quốc | Standard Diagnostics,Inc. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 22620150 | t | Chiếc | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm nước tiểu tự động 10 thông số</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="340"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="340">- Nguồn cấp: 12V-3A<br /> - Adapter nguồn: input 100-240, 50-60Hz, 0.8A Max, Output 12V-3A<br /> - Kích thước (W×L×H):200x252x114mm<br /> - Cân nặng: 1,2kg (2,65lb)</td> </tr> </tbody> </table> |  | <p>- Tối đa 300 test/giờ<br /> - Nhập ID thông qua bàn phím trên máy, kết nối với PC, Barcode<br /> - Tự động hiệu chuẩn</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-04-13
224 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | MONITOR PHÒNG MỔ CAO CẤP CÓ 2 KÊNH HUYẾT ÁP XÂM LẤN VÀ THEO DÕI KHÍ MÊ | CARESCAPE B450 | GE Healthcare Finland Oy | Phần Lan | GE Healthcare Finland Oy | Phần Lan |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-31 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-06-03 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-06-03
225 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Ghế cho phẫu thuật viên | DSMF-2000/RLLG | AGA Sanitatsartikel GmbH | Đức | AGA Sanitatsartikel GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 35000000 | t | Cái | true | 2021-05-14 | 2021-12-31 | <p>Ghế dành cho Bác sỹ và phẫu thuật viên</p> | <p>+ Ghế chính: 01 cái</p> |  | <p class="ql-align-justify">+ Là loại ghế ngồi có tựa lưng<span style="color: rgb(34, 34, 34);"> </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">+ Điều chỉnh được ác tư thế như lên/ xuống, xoay.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">+ Phần tựa lưng có thể nghiêng giúp người ngồi thoải mái nhất.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">+ Thân chính làm bằng chất liệu nhôm.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">+ Có báng xe đường kính 50mm cho phép di chuyển </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">+ Vòng chân có thể điều chỉnh độ cao, kích thước khoảng 445mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">+ Chất liệu da làm bằng loại da tổng hợp</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Thông số kỹ thuật:</span></p><p class="ql-align-justify">+ Chiều dài ghế ngồi, tựa lưng: khoảng từ 800/350mm<span style="color: rgb(34, 34, 34);"> </span></p><p class="ql-align-justify">+ Chiều rộng toàn ghế: khoảng 640mm</p><p class="ql-align-justify">+ Độ dầy ghế: khoảng 75mm </p><p class="ql-align-justify">+ Độ dầy phần tựa lưng: khoảng 45mm </p><p class="ql-align-justify">+ Điều chỉnh lên xuống: 550-730</p><p>+ Tải trọng: khoảng 140kg</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-14 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-14
226 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu | ACL TOP 750 CTS | Instrumentation Laboratory Company | Mỹ | Instrumentation Laboratory Company | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 3473500000 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2021-12-30 | <p><strong>ACL TOP 750 CTS</strong></p><p>Dòng máy ACL TOP Family 50 mới cho phép cung cấp đầy đủ tất cả các loại xét nghiệm đặc biệt đông cầm máu và đã được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín như CE (Châu Âu) và FDA (Hoa Kỳ). Hệ thống ACL TOP 750 CTS cho phép hoàn toàn tự động hóa với công nghệ tiên tiến nhất và quản lý chất lượng một cách hoàn hảo cho các loại xét nghiệm, bao gồm cả xét nghiệm thường quy và các xét nghiệm chuyên sâu. Đồng thời hệ thống ACL TOP 750 CTS cho phép tự động hóa hoàn toàn khâu vận hành và quản lý, tích hợp tính năng chuẩn bị và phân tích mẫu, kiểm tra tiêu chuẩn của mẫu, quản lí chất lượng tiên tiến nhất và các công cụ cho phép kiểm định chất lượng theo yều cầu của phòng xét nghiệm đông cầm máu.</p><p>Dòng máy ACL TOP 750 CTS là model có công suất ưu việt nhất, lên đến 270 xét nghiệm/ giờ phù hợp với các phòng xét nghiệm quy mô lớn. Ngoài ra, máy cũng có ưu điểm chạy mẫu ống đóng đem lại sự an toàn và sự tin cậy cho người vận hành hệ thống máy phân tích ACL TOP CTS.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ | 2021-06-16
227 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Máy phân tích điện giải, khí máu | ABL9 | SenDx Medical, Inc. | Mỹ | Radiometer Medical ApS | Đan Mạch |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 375000000 | t | Bộ | true | 2021-05-31 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;</p><p>Máy <strong>ABL9:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy xét nghiệm khí máu, hãng Radiometer, Đan Mạch.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng nguyên lý đo: Công nghệ vi điện cực đo điện áp, cường độ dòng điện và độ dẫn điện</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các thông số đo được bao gồm: pH, pO2, pCO2, cCa2+, cCl-, cK+, cNa+, cLac, Hct.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lượng mẫu bệnh phẩm: ~ 70uL</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng LCD, 8.4”</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng lưu trữ dữ liệu: lên đến 500 kết quả bệnh nhân, 500 kết quả Qc, 500 kết quả chạy hiệu chuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt tích hợp</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-06-16
228 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động | HumaStar 300SR | Edif Instruments S.r.l | Italy | HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH | Italy | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1517250000 | t | Cái | true | 2021-04-07 | 2021-06-30 | <p><span style="color: rgb(68, 84, 106);">HUMASTAR 300SR là Máy phân tích sinh hóa tư động</span></p> | <ul><li><span style="color: rgb(68, 84, 106);">01 máy chính</span></li><li><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Bóng đèn Halogen (Phillips, 6 V, 10 W)</span></li><li><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Khay hóa chất 40 vị trí</span></li><li><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Bộ lọ đựng hóa chất loại 70ml, 25ml và các giá lắp ống hay cốc đựng mẫu.</span></li><li><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Bộ cáp nối và dây nguồn</span></li><li><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Hướng dẫn sử dụng</span></li></ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-04-07 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-04-07
229 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Máy phân tích điện giải, khí máu | ABL80 FLEX | SenDx Medical, Inc. | Mỹ | Radiometer Medical ApS | Đan Mạch |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Bộ | true | 2021-05-31 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;</p><p>Máy <strong>ABL80 FLEX:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy xét nghiệm khí máu, hãng Radiometer, Đan Mạch</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại mẫu bệnh phẩm: Máu toàn phần được chống đông bằng Heparin</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các thông số đo được bao gồm: pH, pO2, pCO2, cCa2+, cCl-, cK+, cNa+, cLac, Hct.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lượng mẫu bệnh phẩm: ~ 70uL</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian phân tích: ~ 100 – 115 giây</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ đo mẫu: Syringe và Capillary</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng LCD, 8.4”</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng lưu trữ dữ liệu: lên đến 500 kết quả bệnh nhân, 500 kết quả Qc, 500 kết quả chạy hiệu chuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt tích hợp</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-06-16
230 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bồn rửa dụng cụ 3 vòi | BR3V-01 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt |  | Nhóm 6 |  |  | 25500000 | t | Cái | false | 2021-04-07 | 2022-12-31 | <p><br></p><p>•&nbsp;&nbsp;Kích thước: (L) 1800 x (W) 750 x (H) 800 mm.</p><p>•&nbsp;&nbsp;Kích thước hố: (L) 500 x (W) 500 x (H) 280 mm.</p><p>•&nbsp;Có 3 vòi nước đi kèm</p> | <p><br></p><p> &nbsp;&nbsp;Kích thước: (L) 1800 x (W) 750 x (H) 800 mm.</p><p>•&nbsp;&nbsp;Kích thước hố: (L) 500 x (W) 500 x (H) 280 mm.</p><p>•&nbsp;Có 3 vòi nước đi kèm</p> |  | <p> •&nbsp;&nbsp;Kích thước: (L) 1800 x (W) 750 x (H) 800 mm.</p><p> •&nbsp;&nbsp;Kích thước hố: (L) 500 x (W) 500 x (H) 280 mm.</p><p> •&nbsp;Có 3 vòi nước đi kèm</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-07 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-07
231 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | PVM-4761 | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 160000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-12-31 | <p>Máy theo dõi bệnh nhân PVM-4000 series điều khiển bằng màn hình cảm ứng kích thước 10.4 inch.</p><p>Thiết bị dung nguồn 220V trực tiếp hoặc pin xạc nạp đầy hoạt động dài tới 6h, kích thước nhỏ gọn chỉ với 276 x 237 x 143mm, trọng lượng khoảng 3.3kg</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-11-04 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-07-01
232 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Gậy chống tựa khủyu Inox trẻ em | PN54IN | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 200000 | t | Cây | true | 2021-05-05 | 2022-12-31 | <p>Gậy chống tựa khủyu Inox trẻ em&nbsp;</p> | <p>Gậy chống tựa khủyu Inox trẻ em&nbsp;</p><p>- Tăng 60 - 80 cm (+/- sai số 5%),tựa khủyu khi đi</p><p>- Nhà SX : Phana</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;</p> |  | <p>Gậy chống tựa khủyu Inox trẻ em&nbsp;</p><p>- Tăng 60 - 80 cm (+/- sai số 5%),tựa khủyu khi đi</p><p>- Nhà SX : Phana</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05
233 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải ( 5TS Na+, K+, Cl- , Ca2+ , pH ) model: AFT-800G | AFT-800G | Meizhou Cornley Hi-Tech Co., Ltd. | Trung Quốc | Meizhou Cornley Hi-Tech Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 150000000 | t | Bộ | false | 2021-05-25 | 2022-12-31 | <p>M<span style="color: black;">áy xét nghiệm điện giải 5TS ( </span>Na<sup>+</sup>, K<sup>+,</sup> Cl<sup>-</sup> , Ca<sup>2+</sup> , pH&nbsp;)</p><ul><li>&nbsp;Phương pháp: đo trực tiếp bằng điện cực chọn lọc</li><li>Hiệu chuẩn: tự động hiệu chuẩn</li><li>&nbsp;Dữ liệu lưu trữ: 10 000 kết quả</li><li>&nbsp;Độ phân giải</li></ul><p>Dải đo:</p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Na<sup style="color: black;">+</sup><span style="color: black;">: 20.0 – 200.0 mmol/L</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;K</span><sup style="color: black;">+</sup><span style="color: black;">: 0.50 – 15.00 mmol/L</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cl</span><sup style="color: black;">-</sup><span style="color: black;"> : 20.0 – 200.0 mmol/L</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ca</span><sup style="color: black;">2+</sup><span style="color: black;"> : 0.10 – 5.00 mmol/L</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pH : 6.00 – 9.00 mmol/L</span></p><p><span style="color: black;">Độ đặc hiệu:</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na</span><sup style="color: black;">+</sup><span style="color: black;">: </span><u style="color: black;">&lt;</u><span style="color: black;"> 1.0%</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;K</span><sup style="color: black;">+</sup><span style="color: black;">: </span><u style="color: black;">&lt;</u><span style="color: black;"> 1.0%</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cl</span><sup style="color: black;">-</sup><span style="color: black;"> : </span><u style="color: black;">&lt;</u><span style="color: black;"> 1.0%</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ca</span><sup style="color: black;">2+</sup><span style="color: black;"> : </span><u style="color: black;">&lt;</u><span style="color: black;"> 1.5%</span></p><ul><li><span style="color: black;">pH : </span><u style="color: black;">&lt;</u><span style="color: black;"> 1.0%</span></li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | 2021-05-25 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | 2021-06-11
234 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Bục tựa lưng người bệnh lớn (Sắt) | PN-BL1 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 1012000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>Bục tựa lưng người bệnh lớn (Sắt)</p> | <p>- khung sắt sơn tĩnh điện</p><p>- KT 68x67x75cm, Gối: 20x40cm;Lưng:64x68cm</p> |  | <p>- khung sắt sơn tĩnh điện</p><p>- KT 68x67x75cm, Gối: 20x40cm;Lưng:64x68cm</p><p>- Gòn ép bọc lưới, để trên giường ,tăng cao thấp theo ý muốn .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
235 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị bằng sóng xung kích/ Máy xung kích điều trị | ESWT-1000 | StraTek Co.,Ltd. | Hàn Quốc | StraTek Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH |  | Nhóm 6 |  |  | 265000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-11-16 | <p>Máy xung kích có 2 đầu điều trị</p> | <p><strong><em><u>Cấu hình:</u></em></strong></p> <ul> <li>Thân máy chính</li> <li>2 tay súng điều trị</li> <li>Các đầu điều trị 8, 10, 15, 25mm</li> <li>Vòng cố định đầu điều trị</li> <li>Nắp cao su (15, 25mm) của đầu điều trị</li> <li>Khay đặt bên trên máy</li> <li>Dây nguồn</li> </ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-16 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-16
236 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm máu lắng | Máy đo tốc độ máu lắng | ESR 3000 | SFRI SAS | Pháp | SFRI SAS | Pháp |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế và Hóa chất Vạn Xuân | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 230000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-12 | 2022-04-12 | <p><strong><u>Đặc tính kỹ thuật:</u></strong></p><p><strong style="color: black;">Chế </strong><strong style="color: rgb(67, 65, 68);">độ đo linh hoạt</strong></p><p>- Chế độ 1: Nhập ống ngẫu nhiên mà không cần khai báo tên mẫu, chỉ cần đợi máy trả kết quả</p><p>- Chế độ 2: Khai báo tên ống mẫu ở từng giếng bằng cách nhập tay hoặc quét mã vạch. Như vậy kết quả có thể trả chính xác cho từng bệnh nhân</p><p><strong style="color: black;">Chi </strong><strong style="color: rgb(67, 65, 68);">phí tối thiểu, không cần bảo trì</strong></p><p><strong style="color: rgb(67, 65, 68);">Thân thiện và hiệu quả</strong></p><p><strong style="color: rgb(67, 65, 68);">Chính xác và đáng tin cậy</strong></p><p><strong style="color: rgb(67, 65, 68);"> </strong>Hoàn toàn tự động và có độ tin cậy cao ESR 3000 có sai số nhỏ hơn 3% hay 2 mm.</p><p><strong style="color: rgb(67, 65, 68);">Đảm bảo kết quả có độ chính xác cao</strong></p><p>Để đảm bảo kết quả tối ưu, ESR 3000 có 2 tùy chọn QC:</p><p>- QC ngoại: sử dụng QC chuyên biệt của SFRI</p><p>- QC nội: tự động phân tích động học máu lắng mỗi 3 phút, in đường chuẩn động học và cho phép phê duyệt đường chuẩn.</p><p><strong style="color: rgb(67, 65, 68);">Thiết thực và tiện dụng</strong></p><p>- Khi mang ra ngoài, ESR tự động đo nhiệt độ phòng và chuyển đổi kết quả sang nhiệt độ 18°C. Nhờ đó tránh được sự sai khác do nhiệt độ khác nhau, cho phép dễ dàng theo dõi và so sánh kết quả bệnh nhân giữa các lần đo.</p><p>- ESR 3000 có thể lưu đến 200 kết quả/ ngày và cho phép chuyển kết quả&nbsp;sang LIS</p><p><strong style="color: rgb(67, 65, 68);">Tiết kiệm thời gian, quy trình vận hành đơn giản</strong></p><p><span style="color: rgb(67, 65, 68);"> </span>ESR 3000 có thể thực hiện 30 xét nghiệm đồng thời và ngẫu nhiên, có thể chạy đến 60 mẫu/giờ (chế độ 30 phút). Mỗi giếng đo được trang bị 1 cảm biến hồng ngoại để đảm bảo kết quả chính xác. ESR 3000 có thể theo dõi quá trình lắng máu và ghi nhớ toàn bộ quá trình của mỗi mẫu</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 máy chính</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 sách hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p><span style="background-color: yellow;">&nbsp;</span><strong style="background-color: yellow; color: black;"><em>Nguyên lý</em></strong><span style="background-color: yellow; color: black;">Đo quang hồng ngoại</span><span style="color: black;">Tự động đo mức RBC mỗi 3 phút</span></p><p><strong style="color: black; background-color: yellow;"><em>Chế độ đo</em></strong><strong style="color: rgb(236, 104, 41); background-color: yellow;"> </strong><span style="color: black; background-color: yellow;">30 hoặc 60 phút, tương đương phương pháp Westgren điều chỉnh</span></p><p><strong style="color: black; background-color: yellow;"><em>Dung lượng</em></strong><span style="color: black; background-color: yellow;">30 mẫu xử lí đồng thời, ngẫu nhiên</span></p><p><strong style="color: black; background-color: yellow;"><em>Công suất</em></strong><span style="color: black; background-color: yellow;">60 test mỗigiờ (chế độ 30 phút)</span></p><p><strong style="color: black; background-color: yellow;"><em>Độ chính xác</em></strong><strong style="color: rgb(236, 104, 41); background-color: yellow;"> </strong><span style="color: black; background-color: yellow;">‹ 0.2 mm</span></p><p><strong style="color: black; background-color: yellow;"><em>Độ chính xác nhiệt độ</em></strong><span style="color: black; background-color: yellow;">‹ 0.3° C</span></p><p><strong style="color: black; background-color: yellow;"><em>Độ lặp lại</em></strong><strong style="color: rgb(236, 104, 41); background-color: yellow;"> </strong><span style="color: black; background-color: yellow;">‹ 3%; ± 2 mm</span></p><p><strong style="color: black; background-color: yellow;"><em>Tự động điều chỉnh nhiệt độ</em></strong></p><p><strong style="color: rgb(236, 104, 41); background-color: yellow;"> </strong><span style="color: black; background-color: yellow;">Kết quả đo máu lắng có thể tự điều chỉnh về 18°C</span></p><p><strong style="color: black; background-color: yellow;"><em>Quản lý chất lượng</em></strong></p><p><strong style="color: rgb(236, 104, 41); background-color: yellow;"> </strong><span style="color: black; background-color: yellow;">Chất chuẩn bình thường và bất thường; ống 9 ml</span></p><p><span style="color: black; background-color: yellow;">&nbsp;</span><strong style="color: black; background-color: yellow;"><em>Màn hình</em></strong><span style="color: black; background-color: yellow;">5” LCD màn hình cảm ứng</span><span style="color: black;">Hiển thị đơn sắc</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế và Hóa chất Vạn Xuân | 2021-04-07 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế và Hóa chất Vạn Xuân | 2021-04-12
237 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | ZEUS Vision | ZEUS Vision | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 80000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Dao mổ điện</p> | <p>Dao mổ điện</p> | [7 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-04-20
238 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ đựng tài liệu | TTHL01 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt |  | Nhóm 6 |  |  | 13500000 | t | Cái | false | 2021-04-07 | 2022-12-31 | <p><br></p><p>•&nbsp;&nbsp;Kích thước: (L) 1000 x (W) 450 x (H) 1830 mm.</p> | <p><br></p><p>•&nbsp;&nbsp;Kích thước: (L) 1000 x (W) 450 x (H) 1830 mm.</p><p><br></p> |  | <p> </p><p> •&nbsp;&nbsp;Làm bằng thép sơn tĩnh điện màu ghi</p><p> •&nbsp;&nbsp;Kích thước: (L) 1000 x (W) 450 x (H) 1830 mm.</p><p> </p><p> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-07 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-07
239 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa | DxC 700 AU (Bộ máy chính kèm bộ phận chuyển mẫu) | Beckman Coulter Mishima K.K. | Nhật Bản | Beckman Coulter, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 4228400000 | t | Bộ | true | 2021-02-04 | 2021-12-30 | <p class="ql-align-justify"><strong>DxC 700 AU</strong> giúp tối đa thời gian hoạt động, mang lại độ tin cậy và chính xác cao cho các phòng xét nghiệm và bệnh viện ở phân khúc trung bình và lớn. Máy được thiết kế linh hoạt, có thể hoạt động độc lập hoặc kết nối với các hệ thống tự động hóa phòng xét nghiệm (Automation). Với công suất lên đến 800 xét nghiệm sinh hóa/giờ và khả năng chạy đồng thời 60 loại xét nghệm trên máy, DxC 700 AU mang lại sự tin cậy và hiệu quả cho các phòng xét nghiệm khắp nơi trên thế giới.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện được thiết kế mới, trực quan hơn:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn bảo trì trực tuyến</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có danh mục và ghi chú tùy chỉnh theo người dùng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoạt động trong thời gian dài với độ tin cậy nhờ vào việc thay thế linh kiện nhanh chóng và dễ dàng:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không cần sử dụng dụng cụ</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tối đa 3 bước, mỗi bước tối đa 60 giây cho mỗi loại (kim hút hóa chất, kim hút bệnh phẩm, que khuấy, xi lanh, điện cực, bóng đèn)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Video hướng dẫn bảo dưỡng trực tuyến</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khả năng kết nối với hệ tiền phân tích tự động Power Express</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay STAT được giữ lạnh. Tính năng chạy mẫu cấp cứu chỉ với 1 thao tác nhấn nút STAT cùng khả năng chạy chất chuẩn và QC tự động</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng nạp hóa chất trong khi máy đang chạy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Ưu tiên các mẫu chạy lặp lại/ chạy kiểm chứng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nạp đồng thời 150 mẫu, cho phép nạp mẫu liên tục khi đang vận hành</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-02-04 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-06-16
240 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Máy theo dõi điện sinh lý | Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim EP-Tracer | EP-TRACER 70 | Cardiotek B.V. | Hà Lan | Cardiotek B.V. | Hà Lan |  | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 10500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-07-01 | 2022-06-30 | <p><strong style="color: black;">Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim gồm:</strong></p><p><strong style="color: black;">1. Hệ thống điện sinh lý </strong><strong>(giá: 8.000.000.000)</strong></p><p>- Model: <strong style="color: black;">EP Tracer 70</strong></p><p>- Hãng sx: <strong style="color: black;">CardioTek B.V. - Hà Lan</strong></p><p>- Nước sx: <strong style="color: black;">Hà Lan</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">2. Máy đốt cơ tim bằng sóng cao tần (giá: 1.700.000.000)</strong></p><p>- Model: <strong style="color: black;">Qubic RF</strong></p><p>- Hãng sx: <strong style="color: black;">Biotronik SE &amp; Co. KG - Đức</strong></p><p>- Nước sx: <strong style="color: black;">Đức</strong></p><p><strong style="color: black;">3. Máy bơm truyền dịch tưới lạnh điện cực đốt (giá: 800.000.000)</strong></p><p>- Model: <strong style="color: black;">Qiona</strong></p><p>- Hãng sx: <strong style="color: black;">Moeller Medical GmbH - Đức</strong></p><p>- Nước sx: <strong style="color: black;">Đức</strong></p> | <p>* Máy chính: <strong><u>Hệ thống điện sinh lý</u> </strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Nguồn điện sử dụng: 250VAC/50 Hz – 60Hz</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa đa 30°C, độ ẩm tối đa đến 80% không đông lại.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;Do CardioTek B.V. cung cấp</span></p><p><span style="color: black;">1. Bộ máy điện sinh lý với kết nối từ 52 điện cực trong tim + 12 kênh ECG + 6 kênh phụ, để tạo ra 70 kênh tín hiệu đủ để dùng trong ca khó nhất</span></p><p><span style="color: black;">2. Module kích thích tim 2 kênh dùng xung hai chiều (biphasic) đã được hợp nhất hoàn toàn trong máy thăm dò điện sinh lý dùng giao diện chung của bộ máy thăm dò điện sinh lý</span></p><p><span style="color: black;">3. Bộ máy vi tính xử lý tín hiệu điện sinh lý kèm phần mềm phân tích, ổ đĩa ghi/đọc DVD-RW, bàn phím, chuột</span></p><p><span style="color: black;">4. Màn hình hiển thị LCD kích thước 21” </span></p><p><span style="color: black;">5. Máy in </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">6. Bàn đặt thiết bị có bánh xe di chuyển </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">7. Phụ kiện đi kèm: Máy biến thế cách ly; Bộ cáp điện tâm đồ 12 chuyển đạo; Các loại cáp kết nối</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span></p> | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">*<u>Máy đốt cơ tim dùng sóng cao tần</u> </strong></p><p><span style="color: black;">Model:</span><strong style="color: black;">&nbsp;</strong><span style="color: black;">Qubic RF</span></p><p><span style="color: black;">Hãng SX:</span><strong style="color: black;"> </strong><span style="color: black;">Biotronik SE &amp; Co. KG – Đức</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Nước SX: Đức</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">1. Máy chính với công suất tối đa 150 W.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">2. Bộ điều khiển từ xa với tất cả chức năng điều khiển của mặt trước máy chính.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">3. Bộ điều khiển bàn đạp chân </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">4. Các loại cáp kết nối để máy hoạt động đúng tính năng kỹ thuật.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">**</span><strong style="color: black;"><u>Máy bơm truyền dịch tưới lạnh điện cực đốt</u></strong></p><p><span style="color: black;">Model:&nbsp;Qiona</span></p><p><span style="color: black;">Hãng SX: Moeller Medical GmbH – Đức</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Nước SX: Đứ</span><strong style="color: black;">c</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">1. Máy bơm chính</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">2. Cáp nối với máy đốt</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">3. Bộ dây truyền dịch - Qiona Tube</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">4. Kẹp phát hiện sóng RF trường hợp máy bơm được sử dụng độc lập.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">5. Bộ dây tiếp địa chống nhiễu.</span></p> | <p>* Máy chính: <strong><u>Hệ thống điện sinh lý:</u></strong></p><p><br></p><p><strong>Kênh điện tim:&nbsp;</strong>20/52/84<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>Nhịp lấy mẫu:&nbsp;1 kHz mỗi kênh</p><p>Độ khuếch đại:&nbsp;0.1 – 25</p><p>Hộp cắm catheter:&nbsp;2/4/6 DIN DB25; Cực tính các đầu vào lưỡng cực hay đơn cực</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Kênh điện tâm đồ:&nbsp;</strong></p><p>Các điện cực<strong>:&nbsp;&nbsp;</strong>R, L, F, N, C1-C6</p><h4 class="ql-align-justify">Tiêu chuẩn: DIN DB15</h4><p>Chuyển đạo: I, II, III, aVL, aVR, aVF, C1-C6 </p><p>Hiệu chuẩn tương đương với 1 mV</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kênh phụ:&nbsp;</strong>6 kênh AUX</p><h4>Kết nối: 3x9 chấu REDEL (2 kênh mỗi kết nối)</h4><p class="ql-align-justify">Cực tính các đầu vào: lưỡng cực</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Dòng điện rò:&nbsp;</strong>&lt; 50 µA</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kích thích dự phòng:&nbsp;</strong>60 nhịp/phút ở Out1-Out2 cùng lúc;<strong>&nbsp;</strong>dòng điện 8 mA (Out1), dòng điện 4 mA (Out2)</p><h4 class="ql-align-justify">Độ rộng xung 2 msec</h4><p>&nbsp;</p><p><strong>Bộ phận kích thích:&nbsp;</strong>Dòng điện 0 – 25.5 mA (có thể chọn được)</p><p>Bước tối thiểu 0.1 mA </p><h4>Điện thế đầu ra tối đa: 20V</h4><p>&nbsp;</p><p><strong>Chuyển đổi tương tự ra số: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>Độ phân giải: 12 bit (20 bit tương đương)</p><p>Tầm một bit: 1.25 µV/LSB</p><p><br></p><p><strong>Hệ điều hành máy vi tính:&nbsp;&nbsp;</strong>Windows 10 IoT, 64 bit</p><p><br></p><h4><strong>Màn hình:&nbsp;&nbsp;</strong>2 x24” với độ phân giải cao (high resolution)</h4><p><strong>Máy in:&nbsp;</strong>Laser</p><p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU | 2020-11-25 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU | 2021-06-22
241 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Xe đẩy vải | XDV10 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt |  | Nhóm 6 |  |  | 9010000 | t | Cái | false | 2021-04-07 | 2022-12-31 | <p>Dài rộng cao</p><p>(Khoang chứa đồ) = 1000x600x700 mm</p><p>(Kích thước xe) = 1100x600x1050 mm</p><p><br></p> | <p>Dài rộng cao</p><p>(Khoang chứa đồ) = 1000x600x700 mm</p><p>(Kích thước xe) = 1100x600x1050 mm</p><p><br></p> |  | <p> Dài rộng cao</p><p> (Khoang chứa đồ) = 1000x600x700 mm</p><p> (Kích thước xe) = 1100x600x1050 mm</p><p> Bánh xe cao su phi 125</p><p> Inox hộp 30x30x0.8</p><p> Inox ống 19x0.6</p><p> Inox lá 0.6</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-07 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-07
242 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | ZERO50 | ZERO50 | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 15000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Dao mổ điện</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-04-20
243 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Bộ báo động khu vực kèm hộp van cho 01 loại khí (O) | TotalAlert Infinity | Atlas Copco Medical Ltd Trading as Beacon Medaes | Anh | Atlas Copco Medical Ltd Trading as Beacon Medaes | Anh | ["2021"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Anh | Nhóm 3 |  |  | 68000000 | t | Bộ | true | 2021-03-20 | 2022-03-20 | <ul><li>Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, ISO 9001 hoặc tương đương.</li><li>Tiêu chuẩn thiết kế: HTM ;NFPA hoặc tương đương</li></ul> | <ul><li>Bộ báo động khu vực</li><li>Hộp van khu vực cho 1 loại khí (O)</li></ul> |  | <p>* Bộ báo động&nbsp;</p><p>- Màn hình hiển thị LCD ≥ 8 inch, điều khiển cảm ứng&nbsp;</p><p>- Các van cách ly cho phép người sử dụng có thể truy cập trong trường hợp khẩn cấp&nbsp;&nbsp;</p><p>+&nbsp;Khí Ô-xy&nbsp;&nbsp;</p><p>+&nbsp;Khí Nén 4bar&nbsp;&nbsp;</p><p>+&nbsp;Khí Hút chân không</p><p>- Có thể nâng cấp theo dõi và báo động tối đa 8 loại khí&nbsp;</p><p>- Cảnh báo áp suất khí trong trường hợp áp suất làm việc cao/ thấp hơn mức cài đặt:&nbsp;</p><p>- Tín hiệu cảnh báo bằng ánh sáng và âm thanh.&nbsp;</p><p>- Tự kiểm tra- chẩn đoán các tín hiệu của cảnh báo.&nbsp;</p><p>- Có nút tắt âm báo tạm thời (MUTE) và chức năng tự kiểm tra (TEST).</p><p>* Hộp van khu vực</p><p>- Dùng để ngắt riêng lẻ hoặc đồng thời 1 đường cấp khí (O) trong trường hợp khẩn cấp hoặc bảo trì</p><p>- Các van là van bi, có đồng hồ chỉ thị áp lực gắn trên phần nối dài thân van</p><p>- Hộp van có nhãn phân biệt các đường khí, có núm giật nắp hộp van để truy nhập trong trường hợp khẩn cấp</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-03-20 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-03-20
244 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Cưa cắt bột | 40-244-00 | Amnotec International Medical GmbH | Đức | Amnotec International Medical GmbH | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Đức | Nhóm 3 |  |  | 45000000 | t | Cái | true | 2021-05-05 | 2021-12-31 | <p><strong>Cưa cắt bột</strong></p><p><strong>Code: 40-244-00</strong></p><p><strong>Hãng: Amnotec – Đức</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Đức</strong></p> | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy cưa chính: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi cưa tròn: Ø 50 mm: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi cưa tròn: Ø 65 mm: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi cưa 2 đầu Ø 65 mm: 01 cái</p><p>Khóa tháo lắp lưỡi cưa: 01 cái</p> |  | <p><strong>Cưa cắt bột</strong></p><p><strong>Code: 40-244-00</strong></p><p><strong>Hãng: Amnotec – Đức</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Đức</strong></p><p><strong>Cấu hình cung cấp:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy cưa chính: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi cưa tròn: Ø 50 mm: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi cưa tròn: Ø 65 mm: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi cưa 2 đầu Ø 65 mm: 01 cái</p><p>Khóa tháo lắp lưỡi cưa: 01 cái</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-05 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-05
245 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện xung - điện phân- giao thoa (Máy điện trị liệu đa năng bằng điện cực ) | SOLATRONIC SLE | EIE | Ba Lan | EIE | Ba Lan | ["2021"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 108800000 | t | Cái | false | 2021-05-14 | 2023-12-31 | <p><strong style="color: rgb(146, 208, 80);">SOLATRONIC SLE sử dụng nhiều dòng điện xung có thể nâng cấp thêm nhiều tình năng</strong></p><p><strong style="color: rgb(227, 108, 10);"><em>Thiết bị có thể nâng cấp thêm sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt</em></strong></p><p>Thiết bị hiện đại dùng cho điện xung.</p><p><strong>Tính năng điện xung trị liệu :</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi điều chỉnh thông số dòng điện rộng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lựa chọn các dạng sóng khác nhau để kích thích điện (EMS)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết lập trình tự dòng Diadynamic</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chẩn đoán điện sinh lý ( hiển thị đường cong I/t, tự động tính toán các hệ số ), lưu lại 5 kết quả cuối cùng bao gồm cả bình luận</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp tính năng kiểm tra điện cực</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phát hiện sự cố trong quá trình điều trị.</p> | <p><strong style="color: rgb(146, 208, 80);">SOLATRONIC SLE</strong></p><p><strong>Cấu hình cung cấp kèm theo máy:</strong></p><p>01x Máy chính kèm màn hình cảm ứng và có thể nâng cấp phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt</p><p>01x Dây nguồn</p><p>01x Dây cáp kích thích điện màu đen</p><p>01x Dây cáp kích thích điện màu trắng</p><p>04x Điện cực cao su 60x60mm</p><p>04x Miếng làm ẩm điện cực 60x60mm</p><p>04x Dây buộc co dãn</p><p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật cơ bản&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>Nguồn điện:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;~230V 10% / 50 Hz / 70 VA</p><p>Lớp an toàn điện:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I Type BF</p><p>Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;10<sup>0</sup>C – 32<sup>0</sup>C</p><p>Độ ẩm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 - 75%</p><p>Trọng lượng: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.5 kg</p><p>Kích thước:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335x270x125 mm</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-05-14 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-05-14
246 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | ZEUS-80 | ZEUS-80 | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 25000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Dao mổ điện</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-04-20
247 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản phụ khoa | Ghế khám phụ khoa Gracie | GKB-CX | BORCAD Medical a.s. | Séc | BORCAD Medical a.s. | Séc |  | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Séc | Nhóm 3 |  |  | 450000 | t | Chiếc | true | 2021-06-03 | 2021-11-30 | <p> <span style="color: red;">Ghế phụ khoa GRACIE được trang bị bánh xe có lồng chụp, dễ dàng cho việc di chuyển ghế.</span></p><p><span style="color: red;">Giải pháp BORCAD ban đầu cho phép dễ dàng sử dụng ghế</span></p><p><span style="color: red;">Ưu điểm chính:</span></p><p><span style="color: red;">- Da nhân tạo kháng khuẩn</span></p><p><span style="color: red;">&nbsp;- Các bề mặt nhỏ gọn và đóng kín</span></p><p><span style="color: red;">- Ghế bọc không thấm nước&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: red;">- Bệ tháo rời</span></p><p><span style="color: red;">- Bao gồm nhựa PVC các bộ phận được lựa chọn của ghế</span></p><p> </p> | <p><span style="color: red;">Máy soi cổ tử cung</span></p><p><span style="color: red;">Màn hình LCD</span></p><p><span style="color: red;">Xe đẩy dụng cụ</span></p><p><span style="color: red;">Bộ điều khiển chân không dây</span></p><p><span style="color: red;">Ghế bác sỹ</span></p> |  | <p><span style="color: red;">Chiều cao và điều chỉnh màn hình thích hợp, cho sự thoải mái trong quá trình sử dụng. </span></p><p><span style="color: red;">Các chức năng thực tiễn:</span></p><p><span style="color: red;">- Tự động phát hiện tín hiệu đầu vào</span></p><p><span style="color: red;">- Nghiêng màn hình hướng tới bệnh nhân</span></p><p><span style="color: red;">- Nghiêng màn hình hướng tới bác sĩ</span></p><p><span style="color: red;">- Điều khiển dễ dàng</span></p><p><span style="color: red;">Ghế thăm khám phụ khoa GRACIE cho phép kết nối không dây với máy tính </span></p><p><span style="color: red;">Những&nbsp;lợi ích chính:</span></p><p><span style="color: red;">- Đơn giản, tiện dụng và nhanh chóng sử dụng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: red;">- Không yêu cầu cài đặt vào máy tính</span></p><p><span style="color: red;">- Khả năng kết nối với mạng hiện có</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-06-03 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-06-03
248 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | ZEUS-100 | ZEUS-100 | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô |  | Nhóm null |  |  | 30000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Dao mổ, cắt đốt điện</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-04-20
249 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa | AU5800 | Beckman Coulter Mishima K.K. | Nhật Bản | Beckman Coulter, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 5416000000 | t | Bộ | true | 2021-01-21 | 2021-12-30 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống máy phân tích sinh hóa <strong>AU5800</strong> (công suất 2000 xét nghiệm/giờ) được thiết kế để đáp ứng nhu cầu về công suất cho các phòng xét nghiệm khác nhau. Từ các bệnh viện có lượng mẫu lớn cho đến các phòng xét nghiệm tham chiếu có lượng mẫu cực lớn, dòng máy AU5800 hoàn thiện dải công suất được cung cấp bởi dòng máy xét nghiệm sinh hóa AU.</p><p>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>Nhỏ gọn - tin cậy – kinh tế</strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấu hình đa dạng, khả năng kết nối từ 1 đến 4 máy thành phần</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mỗi máy thành phần có thể chạy đồng thời lên tới 54 xét nghiệm</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm có thể lập trình được lên tới 117 xét nghiệm khác nhau</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay chứa mẫu lớn với khả năng chứa tối đa lên tới 400 mẫu bệnh phẩm để tối ưu hóa thời gian rảnh tay</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 làn vận chuyển giá đựng mẫu - bao gồm cả làn vận chuyển ưu tiên dành cho mẫu cấp cứu</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng máy AU có độ tin cậy đã được chứng minh với việc thay thế các bộ phận nhanh và dễ dàng theo quy tắc 3 &amp; 60 (3 bước trong thời gian 60 giây)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Được thiết kế để kết nối với hệ thống tự động hóa khoa xét nghiệm (Automation).</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-01-21 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-06-16
250 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn nội soi | BNS10 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt |  | Nhóm 6 |  |  | 14595000 | t | Cái | false | 2021-04-07 | 2022-12-31 | <p>Dài rộng cao: 1900-600-650 mm</p><p><br></p> | <p>Dài rộng cao: 1900-600-650 mm </p><p><br></p> |  | <p> Dài rộng cao: 1900-600-650 mm</p><p> Inox hộp 30x30x1.0 và inox lá 0.8</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-07 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-07
251 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | ZEUS-150 | ZEUS-150 | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 35000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Dao mổ, cắt, đốt điện</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-04-20
252 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | ZEUS-200S | ZEUS-200S | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 45000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Dao mổ, cắt đốt điện</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-04-20
253 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Máy đốt điện cao tần ENDO ARC | ENDO ARC | BOWA-electronic GmbH & Co. KG | Đức | BOWA-electronic GmbH & Co. KG | Đức | ["2020"] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An |  | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-19 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(37, 37, 37);">Máy đốt điện cao tần tạo ra nguồn điện cao tần kết hợp các phụ kiện điện cực hoạt động tương thích để sử dụng trong phẫu thuật nội soi và mổ hở.</span></p> | <p><span style="color: rgb(37, 37, 37);">Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất đi kèm)</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;Bàn đạp chân đôi</p><p>-&nbsp;&nbsp;Cáp đơn cực</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bộ chuyển đổi lưỡng cực</p><p>-&nbsp;&nbsp;Cáp tấm điện cực trung tính</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tấm điện cực trung tính</p><p>-&nbsp;&nbsp;Xe đẩy máy</p><p>Dây nguồn</p> | <p>-&nbsp;Trạm đọc ảnh với 02 màn hình 5Mp và phần mềm chuyên dụng: 01 bộ (1.400.000.000 đồng)</p> <p>-&nbsp;Bộ sinh thiết tự động kèm tấm nén: 01 bộ (1.300.000.000 đồng)</p> <p>-&nbsp;Giường sinh thiết điều khiển điện: 01 cái (950.000.000 đồng)</p> <p>-&nbsp;Phần mềm hỗ trợ đọc ảnh CAD (01 bộ) (1.250.000.000 đồng)</p> <p>-&nbsp;Phần mềm tăng cường độ tương phản CEDM (01 bộ) (1.250.000.000 đồng)</p> <p>-&nbsp;Phần mềm tái tạo ảnh 2D từ ảnh 3D (Gview) (01 bộ) (700.000.000 đồng)</p> | [6 empty] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2021-03-19 | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2021-05-25
254 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | ZEUS-300 | ZEUS-300 | ZERONE Co. Ltd | Hàn Quốc | ZERONE Co. Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 65000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Dao mổ, cắt, đốt điện</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-04-20
255 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Bàn đẻ | Bàn đẻ | Giường sinh | AVE2 | BORCAD Medical a.s. | Séc | BORCAD Medical a.s. | Séc |  | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Séc | Nhóm 3 |  |  | 560000 | t | Chiếc | true | 2021-06-03 | 2021-11-30 | <p>Giường sinh được trang bị bánh xe có lồng chụp, dễ dàng cho việc di chuyển.</p><p>Chất liệu da bọc kháng khuẩn</p><p>Giường điều chỉnh lên xuống rất tiện lợi cho người dùng</p> | <p>Giường sinh được trang bị bánh xe có lồng chụp, dễ dàng cho việc di chuyển.</p><p>Chất liệu da bọc kháng khuẩn</p><p>Giường điều chỉnh lên xuống rất tiện lợi cho người dùngMáy s</p> |  | <p>Giường sinh được trang bị bánh xe có lồng chụp, dễ dàng cho việc di chuyển.</p><p>Chất liệu da bọc kháng khuẩn</p><p>Giường điều chỉnh lên xuống rất tiện lợi cho người dùngChiều</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-06-03 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-06-03
256 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang C-Arm | Hệ thống X-quang C-arm | ZEN-2090Turbo | Genoray Co., Ltd | Hàn Quốc | Genoray Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021","2022"] | Công ty TNHH Thương mại & Thiết bị y tế Gia Vũ | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2100000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-07 | 2022-04-07 | <p>Hệ thống X-quang C-arm</p><p>Model: ZEN-2090Turbo</p><p>Hãng sản xuất: Genoray Co.,Ltd.</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p> | <p><strong>Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm:</strong></p><ol><li>Nguồn phát tia và bảng điều khiển:</li><li>Bóng X-quang</li><li>Bộ chuẩn trực chùm tia</li><li>Cánh tay C</li><li>Ống tăng sáng (Image Intensifer)</li><li>Máy ảnh</li><li>Xe đẩy và hệ thống màn hình</li><li>Hệ thống xử lý hình ảnh kỹ thuật số DICOM</li></ol><p>(Model: ZENIS)</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại & Thiết bị y tế Gia Vũ | 2021-04-07 | Công ty TNHH Thương mại & Thiết bị y tế Gia Vũ | 2021-04-07
257 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Gậy chống tựa khủyu Inox lớn | PN54IL | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 216000 | t | Cây | true | 2021-05-05 | 2022-12-31 | <p>Gậy chống tựa khủyu Inox lớn</p> | <p>Gậy chống tựa khủyu Inox lớn</p><p>- Tăng 90 – 115cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Dùng chống khi đi, tựa nách</p><p>- Nhà SX : Phana</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;</p> |  | <p>- Chất liệu: inox dày ≥1.2 ly</p><p>- Thay đổi chiều chao: 90 – 115cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Gậy chống dạng tựa khuỷu, có chống tay.</p><p>- Cao su chống trượt</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05
258 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo | Acuson P500 | Siemens Healthineers Ltd. | Hàn Quốc | Siemens Medical Solutions USA, Inc | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2100000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-29 | 2021-07-31 | <p>- Máy mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: theo yêu cầu</p><p>- Môi trường:</p><p>+ Nhiệt độ 10 độ đến 40 độ</p><p>+ Độ ẩm 30% đến 80%</p><p>- Đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 13485</p><p>- Nguồn điện: 220V, 1,8 A, 50/60 Hz</p> |  |  | <p>CHỈ TIÊU KỸ THUẬT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Máy chính:</p><p>Hệ thống:</p><p>- Mật độ dòng chế độ 2D: 512 dòng</p><p>- Dải động toàn hệ thống: &gt; 314 dB</p><p>- Màn hình điều khiển cảm ứng hỗ trợ menu thumbnail bên phải và menu điều khiển bên trái</p><p>- Màn hình LCD, kích thước 15,4 inch, màu, độ phân giải cao, và quét liên tục (không đan xen) với công nghệ căn chỉnh dọc đa miền (MVA)</p><p>- Góc xem màn hình: 176 độ</p><p>Xe đẩy </p><p>- Trọng lượng: 18,5 kg</p><p>- Bánh xe: Kích thước: 125 mm</p><p>- Bánh trước (2 cái): Hệ thống khóa đôi (Khóa hướng và tổng)</p><p>- Trục sau (2 cái): Khóa tổng</p><p>&nbsp;Pin:</p><p>- Một pin Lion có thể tháo rời</p><p>- Thời gian hoạt động: xấp xỉ 1 tiếng</p><p>- Điện áp hoạt động danh nghĩa: 14,8 V</p><p>- Cho phép lưu các nghiên cứu về bệnh nhân bao gồm hình ảnh, đoạn phim, báo cáo và phép đo</p><p>- Dung lượng chứa ảnh lên đến 30000 khung ảnh tĩnh nén, xấp xỉ 2000 clip (độ dài 8 giây)</p><p>Lưu trữ:</p><p>- Lựa chọn đầu dò điện tử</p><p>- Có thể cấu hình lên đến 4 giá đỡ đầu dò&nbsp;hỗ trợ tất cả các thiết kế đầu dò </p><p>Đầu ra hệ thống:</p><p>- Đầu ra video/âm thanh: 1 cổng HDMI 1.4</p><p>- Kết nối mạng: 1 cổng Ethernet loại RJ45</p><p>- Số cổng USB 2.0 trên hệ thống: 4 cổng</p><p>Chế độ hoạt động:</p><p>Chế độ 2D:</p><p>- 2D cơ bản</p><p>- THI&nbsp;theo giai đoạn</p><p>- THI thay thế</p><p>- THI lọc</p><p>Doppler màu:</p><p>- Doppler màu dựa trên vận tốc</p><p>- Doppler năng lượng</p><p>Doppler phổ:</p><p>- Sóng xung</p><p>- Sóng liên tục</p><p>- Sóng liên tục có lái tia (SCW)</p><p>- Chế độ Duplex và Triplex </p><p>Chế độ M</p><p>Chế độ Sinh lý:</p><p>- Theo dõi ECG ở tất cả các chế độ</p><p>- ECG phụ trợ</p><p>- Hô hấp</p><p>Công nghệ giảm nhiễu đốm</p><p>Kết hợp không gian đa hướng</p><p>Ổn định hình ảnh động</p><p>Triệt tiêu Nhiễu ảnh màu tự động</p><p>Tối ưu hoá thang xám mô</p><p>Tạo ảnh Doppler mô</p><p>Bảo mật hệ thống siêu âm - chống virus</p><p>Các phép đo và phân tích</p><p>Đo lường ở chế độ 2D</p><p><br></p><p>Đo lường trong sản khoa</p><p>Đo lường trong phụ khoa</p><p>Đo lường trong siêu âm tim</p><p>Đo lường trong mạch não</p><p>Đo đường trong bụng</p><p>Đo lường trong cấp cứu</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-03-29 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-06-03
259 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | ACCU-CHEK GUIDE MO MG/DL LA/APAC | ACCU-CHEK GUIDE MO MG/DL LA/APAC | Sanmina Corporation | Mỹ | Roche Diabetes Care GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1619048 | t | Hộp | false | 2021-03-10 | 2021-12-31 | <p>Máy đo Accu-Chek Guide và que thử Accu-Chek Guide được dùng để định lượng nồng độ đường trong máu mao mạch toàn phần mới lấy từ đầu ngón tay, lòng bàn tay, cẳng tay và bắp tay, để hỗ trợ theo dõi hiệu quả kiểm soát đường huyết.</p><p>Que thử Accu-Chek Guide và máy đo Accu-Chek Guide được dùng cho bệnh nhân đái tháo đường để tự xét nghiệm chẩn đoán in vitro.</p><p>Que thử Accu-Chek Guide và máy đo Accu-Chek Guide được dùng cho nhân viên y tế trong chẩn đoán in vitro tại các cơ sở y tế. Chỉ nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm máu tĩnh mạch, động mạch và máu của trẻ sơ sinh.</p><p>Hệ thống này không được sử dụng để chẩn đoán bệnh đái tháo đường, cũng như không để xét nghiệm các mẫu máu cuống rốn trẻ sơ sinh.&nbsp;</p><p>Thích hợp để tự xét nghiệm.</p><p>Hệ thống này bao gồm: Máy đo Accu-Chek Guide kèm pin, que thử Accu-Chek Guide* và dung dịch chứng Accu-Chek Guide*, thiết bị lấy máu Accu-Chek FastClix kèm 1 trụ 6 kim*.</p><p>* Một vài phụ kiện không đi kèm theo máy. Các thành phần này được mua riêng.</p> | <p>Gồm 1 máy đo (kèm pin) đơn vị đo mg/dL, tài liệu hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-03-10 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
260 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang C-Arm | Máy chụp chiếu X-Quang C-arm và phụ kiện kèm theo | CIOS Fit | Siemens Healthcare Pvt. Ltd. | Ấn Độ | Siemens Healthcare Pvt. Ltd. | Ấn Độ | ["2021"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 3300000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-15 | 2021-07-31 | <p>Hệ thống chụp x-quang C-arm dùng cho phòng mổ</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống cánh tay C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chuẩn trực</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống máy tính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phát/Ống phát tia X-quang</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ thu nhận ảnh</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-04-15 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-06-03
261 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Combi | Combi | Biochemical Systems International S.p.A | Italy | Biochemical Systems International S.p.A | Italy |  | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nam Thiên Lộc | Italy | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-15 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa tự động</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nam Thiên Lộc | 2020-11-12 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nam Thiên Lộc | 2021-06-15
262 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy siêu âm đa tần (máy trị liệu bằng sóng siêu âm) | SOLATRONIC SLE | EIE | Ba Lan | EIE | Ba Lan | ["2021"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 110000000 | t | Cái | false | 2021-05-14 | 2023-12-30 | <p><strong style="color: rgb(146, 208, 80);">SOLATRONIC SLE là thiết bị siêu âm đa tần.</strong></p><p>Màn hình cảm ứng màu</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng lưu trữ các chương trình do người dùng thiết lập</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh độc lập các thông số điều trị</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thay đổi đầu phát bằng phím bấm</p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp kèm theo máy:</strong></p><p>01x Máy chính kèm màn hình cảm ứng và có thể nâng cấp phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt</p><p>01x Dây nguồn</p><p>01x Đầu phát siêu âm đa tần</p><p>01x Giá đỡ đầu phát</p><p>01x Lọ gel điều trị siêu âm</p><p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> |  | <p><strong>Tính năng siêu âm điều trị:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ xung ( pulse ) và liên tục ( continuous ).</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu phát siêu âm đa tần : 1MHz và 3,3 MHz, kích thước 5cm<sup>2</sup> hoặc 1 cm<sup>2</sup></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu phát chống nước, có thể điều trị siêu âm dưới nước.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh độ nhạy tiếp xúc của đầu phát.</p><p>Đầu phát phát tín hiệu khi tiếp xúc với bệnh nhân, hiển thị kết nối bằng vạch thang màu</p><p><strong>Thông số kỹ thuật cơ bản&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>Nguồn điện:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;~230V 10% / 50 Hz / 70 VA</p><p>Lớp an toàn điện:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I Type BF</p><p>Nhiệt độ hoạt động:&nbsp;10<sup>0</sup>C – 32<sup>0</sup>C</p><p>Độ ẩm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 - 75%</p><p>Trọng lượng: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.5 kg</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-05-14 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-05-14
263 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn Saniswiss | Automate | Saniswiss SA | Thụy Sĩ | Saniswiss SA | Pháp | ["2020","2021"] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Triệu Khang | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 220500000 | t | Chiếc | false | 2021-05-26 | 2021-11-30 | <p>-Máy sẽ tự động điều chỉnh thời gian phun khi người sử dụng kích hoạt diện tích phòng cần khử khuẩn, lượng chất tẩy rửa cần sử dụng và tự động tắt khi quá trình khử khuẩn kết thúc.</p><p>-Máy khử khuẩn toàn bộ bề mặt và không gian trong vòng 3 phút cho quá trình khử khuẩn với diện tích 20m<sup>3</sup>, bao gồm những nơi khuất tầm mắt.</p><p>-Máy khi thực hiện việc khử khuẩn không để lại dấu vết, không ướt, an toàn với bề mặt và các thiết bị đặc biệt là các loại máy có board mạch điện tử.</p><p>-Khi máy được cắm điện và bật nguồn, dung dịch trong bình sẽ được kiểm tra. Diện tích phòng được lựa chọn và nút khởi động được bật lên. Tất cả các bề mặt, không khí thiết bị trong phòng sẽ tự động được khử khuẩn.</p> | <p>Công suất: 1000 W</p><p>Điện áp: 230 V</p><p>Tần số: 50 hoặc 60 Hz</p><p>Cường độ: 4,5 A</p><p>Cường độ tối đa: 10 A</p><p>Tốc độ tua bin: 22000 vòng/phút</p><p>Hộp chứa: 750 ml/1000ml</p><p>Khối lượng máy</p><p>(Bao gồm chai dung dịch): 9,8 kg</p><p>Kích thước: R290 x C390 x D536 mm</p><p><br></p><p><u>Tính năng:</u></p><p>Tốc độ luồng khí ra: 80m/s&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Thể tích khử khuẩn tối đa: 350 m<sup>3</sup></p><p>Tiêu hao trung bình: 350 ml/h</p><p>&nbsp;</p><p><u>Tùy chọn:</u></p><p>Hẹn giờ, treo tường</p><p>Dung dịch: 750ml, 1000ml, 5000ml</p> |  | <p>Công suất: 1000 W</p><p>Điện áp: 230 V</p><p>Tần số: 50 hoặc 60 Hz</p><p>Cường độ: 4,5 A</p><p>Cường độ tối đa: 10 A</p><p>Tốc độ tua bin: 22000 vòng/phút</p><p>Hộp chứa: 750 ml/1000ml</p><p>Khối lượng máy</p><p>(Bao gồm chai dung dịch): 9,8 kg</p><p>Kích thước: R290 x C390 x D536 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG | 2021-04-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG | 2021-05-25
264 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy nhuộm tiêu bản tự động | Máy nhuộm tiêu bản | PureView | Cancer Diagnotics, Inc. | Mỹ | Cancer Diagnotics, Inc. | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DỊCH VỤ UHOMES VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 425000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-07 | 2021-07-07 | <p>Hệ thống máy nhuộm tiêu bản tự động, gồm Máy chính + Màn hình điều khiển và bộ phụ kiện kèm theo</p> | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;"><u>Cung cấp bao gồm có:</u></strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">· Máy chính: 01 cái</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;Cốc hóa chất và thuốc nhuộm: 20 cái</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;Giá mang lam: 05 giá</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;Vị trí mỗi giá mang lam: 6 lam/ giá</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;Màn hình điều khiển: 01 bộ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</span></p><p class="ql-align-justify">. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</p> | <p>Lựa chọn thêm</p> | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;"><u>Tính năng chung:</u></strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">· &nbsp;Đặt phía trên nóc máy, thuận tiện khi thao tác, tiết kiệm không gian</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp; Bao gồm ≥ 20 cốc nhuộm, dung tích ≤ 135ml</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">· Lập trình tổng cộng ≥10 chương trình; mỗi chương trình tối đa ≥ 50 bước</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp; Thời gian nhuộm: 1 giây → 59 phút 59 giây</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;Giá mang lam chứa: 06 lam</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;Có thể nhuộm cùng lúc ≥ 05 giá mang lam</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;Có thể nhuộm giả lập cùng lúc nhiều chương trình</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;Báo động thời gian thực khi có lỗi</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;Hiển thị và điều khiển bằng màn hình cảm ứng rời, thao tác dễ dàng</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;Có thể chuẩn độ lại vị trí của giá mang lam với các phím chức năng trên máy</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;Có thể chọn nhiều cốc rửa nước ở vị trí bất kỳ từ vị trí số 1 → vị trí số 17</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;Có nắp đậy trong suốt giúp quan sát quá trình nhuộm và tránh bay hơi hóa chất ra môi trường</span></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DỊCH VỤ UHOMES VIỆT NAM | 2021-04-07 | CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DỊCH VỤ UHOMES VIỆT NAM | 2021-04-07
265 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | OxyMag | Magnamed Tecnologia Médica S/A | Brazil | Magnamed Tecnologia Médica S/A | Brazil | ["2020"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Brazil | Nhóm 6 |  |  | 493000000 | t | Cái | true | 2021-04-20 | 2022-04-20 | <p><strong>Máy thở di động</strong></p><p><strong>Model: OxyMag</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Magnamed – Brazil</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Brazil</strong></p><p><br></p> | <p><span style="color: black;">- 01 Máy chính có tay cầm</span></p><p><span style="color: black;">- 01 bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo gồm:</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">+ 01 Bộ dây thở người lớn sử dụng nhiều lần: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">+ 01 Bộ cảm biến lưu lượng và dây silicon dùng nhiều lần cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">+ 01 Valve thở với hỗ trợ ring đóng</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">+ 01 Nắp đậy valve Diaphagm </span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">+ 01 Bộ lọc môi trường (3 miếng/gói)</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">+ 01 Dây nối khí Oxy dài 2m</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">+ 01 Mặt nạ thở cho người lớn</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">+ 01 Phổi giả</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">+ 01 Đĩa hướng dẫn sử dụng</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">+ 01 Dây nguồn và Adapter kết nối 4 chân</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">+ 01 Sách hướng dẫn sử dụng</span></p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng di chuyển, linh động khi cấp cứu cho người bệnh và trên xe cứu thương.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng được cung cấp cho bệnh nhân người lớn, trẻ em và sơ sinh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình màu cảm ứng LCD 5.7 inch 320 x 240 pixels dễ dàng quan sát.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ giao diện từ xa qua cổng RS232-C.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phím: Stand by; giữ hít vào, giữ thở ra, O2 100%; hít vào bằng tay; khóa.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo được: Áp suất, lưu lượng, nồng độ Oxy trong mạch thở, áp lực khí và áp suất đường ống.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có loa báo động và cánh báo.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phận cảm biến Oxy Galvanic được tích hợp bên trong.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có móc treo cố định tại giường.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu lượng đỉnh: ≥180L/phút.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động bù áp lực khí.</p><p>Thở xâm lấn và không xâm lấn.</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-20 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-20
266 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Máy theo dõi điện sinh lý | Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim EP-Tracer | EP-TRACER 102 | Cardiotek B.V. | Hà Lan | Cardiotek B.V. | Hà Lan |  | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 11700000000 | t | Hệ thống | true | 2021-07-01 | 2022-06-30 | <p><strong style="color: black;">Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim gồm:</strong></p><p><strong style="color: black;">1. Hệ thống điện sinh lý </strong><strong>(giá: 9.200.000.000)</strong></p><p>- Model: <strong style="color: black;">EP Tracer 102</strong></p><p>- Hãng sx: <strong style="color: black;">CardioTek B.V. - Hà Lan</strong></p><p>- Nước sx: <strong style="color: black;">Hà Lan</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">2. Máy đốt cơ tim bằng sóng cao tần (giá: 1.700.000.000)</strong></p><p>- Model: <strong style="color: black;">Qubic RF</strong></p><p>- Hãng sx: <strong style="color: black;">Biotronik SE &amp; Co. KG - Đức</strong></p><p>- Nước sx: <strong style="color: black;">Đức</strong></p><p><strong style="color: black;">3. Máy bơm truyền dịch tưới lạnh điện cực đốt (giá: 800.000.000)</strong></p><p>- Model: <strong style="color: black;">Qiona</strong></p><p>- Hãng sx: <strong style="color: black;">Moeller Medical GmbH - Đức</strong></p><p>- Nước sx: <strong style="color: black;">Đức</strong></p><p><strong style="color: black;">&nbsp;</strong></p><p>* Hàng mới 100%</p> | <p>Máy chính: <strong><u>Hệ thống điện sinh lý</u> </strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Nguồn điện sử dụng: 250VAC/50 Hz – 60Hz</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa đa 30°C, độ ẩm tối đa đến 80% không đông lại.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;Do CardioTek B.V cung cấp</span></p><p><span style="color: black;">1. Bộ máy điện sinh lý với kết nối từ 52 điện cực trong tim + 12 kênh ECG + 6 kênh phụ, để tạo ra 102 kênh tín hiệu đủ để dùng trong ca khó nhất</span></p><p><span style="color: black;">2. Module kích thích tim 2 kênh dùng xung hai chiều (biphasic) đã được hợp nhất hoàn toàn trong máy thăm dò điện sinh lý dùng giao diện chung của bộ máy thăm dò điện sinh lý</span></p><p><span style="color: black;">3. Bộ máy vi tính xử lý tín hiệu điện sinh lý kèm phần mềm phân tích, ổ đĩa ghi/đọc DVD-RW, bàn phím, chuột</span></p><p><span style="color: black;">4. Màn hình hiển thị LCD kích thước 21” </span></p><p><span style="color: black;">5. Máy in </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">6. Bàn đặt thiết bị có bánh xe di chuyển </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">7. Phụ kiện đi kèm: Máy biến thế cách ly; Bộ cáp điện tâm đồ 12 chuyển đạo; Các loại cáp kết nối</span></p> | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">*<u>Máy đốt cơ tim dùng sóng cao tần</u> </strong></p><p><span style="color: black;">Model:</span><strong style="color: black;">&nbsp;</strong><span style="color: black;">Qubic RF</span></p><p><span style="color: black;">Hãng SX:</span><strong style="color: black;"> </strong><span style="color: black;">Biotronik SE &amp; Co. KG – Đức</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Nước SX: Đức</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">1. Máy chính với công suất tối đa 150 W.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">2. Bộ điều khiển từ xa với tất cả chức năng điều khiển của mặt trước máy chính.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">3. Bộ điều khiển bàn đạp chân </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">4. Các loại cáp kết nối để máy hoạt động đúng tính năng kỹ thuật.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">**</span><strong style="color: black;"><u>Máy bơm truyền dịch tưới lạnh điện cực đốt</u></strong></p><p><span style="color: black;">Model:&nbsp;Qiona</span></p><p><span style="color: black;">Hãng SX: Moeller Medical GmbH – Đức</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Nước SX: Đứ</span><strong style="color: black;">c</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">1. Máy bơm chính</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">2. Cáp nối với máy đốt</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">3. Bộ dây truyền dịch - Qiona Tube</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">4. Kẹp phát hiện sóng RF trường hợp máy bơm được sử dụng độc lập.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">5. Bộ dây tiếp địa chống nhiễu.</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p><strong>Kênh điện tim:&nbsp;</strong>20/52/84<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>Nhịp lấy mẫu:&nbsp;&nbsp;1 kHz mỗi kênh</p><p>Độ khuếch đại:&nbsp;0.1 – 25</p><p>Hộp cắm catheter:&nbsp;2/4/6 DIN DB25; Cực tính các đầu vào lưỡng cực hay đơn cực</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Kênh điện tâm đồ:&nbsp;</strong>Các điện cực<strong>:&nbsp;&nbsp;</strong>R, L, F, N, C1-C6</p><h4 class="ql-align-justify">Tiêu chuẩn: DIN DB15</h4><p>Chuyển đạo: I, II, III, aVL, aVR, aVF, C1-C6</p><p>Hiệu chuẩn tương đương với 1 mV</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kênh phụ:&nbsp;</strong>6 kênh AUX</p><h4>Kết nối: 3x9 chấu REDEL (2 kênh mỗi kết nối)</h4><p class="ql-align-justify">Cực tính các đầu vào: lưỡng cực</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Dòng điện rò:&nbsp;&nbsp;</strong>&lt; 50 µA</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kích thích dự phòng:&nbsp;</strong>60 nhịp/phút ở Out1-Out2 cùng lúc; dòng điện 8 mA (Out1), dòng điện 4 mA (Out2)</p><h4 class="ql-align-justify">Độ rộng xung 2 msec</h4><p>&nbsp;</p><p><strong>Bộ phận kích thích:&nbsp;</strong>Dòng điện 0 – 25.5 mA (có thể chọn được)</p><h4>Bước tối thiểu 0.1 mA</h4><h4>Điện thế đầu ra tối đa: 20V</h4><p>&nbsp;</p><p><strong>Chuyển đổi tương tự ra số:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>Độ phân giải: 12 bit (20 bit tương đương)</p><p>Tầm một bit: 1.25 µV/LSB</p><p><br></p><p><strong>Hệ điều hành máy vi tính:&nbsp;&nbsp;</strong>Windows 10 IoT, 64 bit</p><p><br></p><h4><strong>Màn hình:&nbsp;&nbsp;</strong>2 x24” với độ phân giải cao (high resolution)</h4><p><strong>Máy in:&nbsp;</strong>Laser</p><p>&nbsp;</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU | 2020-11-25 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU | 2021-06-22
267 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Gậy chống có 3 chân (inox) | PN52.3 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 320000 | t | Cây | true | 2021-05-05 | 2022-12-31 | <p>Gậy chống có 3 chân (inox)&nbsp;&nbsp;</p> | <p>Gậy chống có 3 chân (inox)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT: 24x24x75-90cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Có chỉnh cao - thấp ;Khối lượng:1kg</p><p>- Nhà SX : Phana</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất liệu: inox dày ≥1.2 ly. &nbsp;Kích thước : D23xR19xC75-90cm (+/- sai số 5%)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có núm chỉnh cao - thấp. - Khối lượng: 1 kg</p><p>&nbsp;Cao su chống trượt</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05
268 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng tự động trong phẫu thuật nội soi dùng bằng pin điện tử SIGNIA dùng cho 100 ca phẫu thuật. Mã dùng chung thoe TT04/2017/TT-BYT: N07.04.050 | SIGPHANDLE, SIGADAPTSTND, SIGSBCHGR, SIGPSHELL, SIGMRET, SIGTRAY, SIGRIG | Covidien | Mỹ | Covidien LLC | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG |  | Nhóm 1 |  |  | 1756013333 | t | Bộ | false | 2020-11-01 | 2021-10-31 | <p>Dụng cụ khâu cắt nối thẳng tự động trong phẫu thuật nội soi dùng bằng pin điện tử. Bao gồm&nbsp;</p><p>1 thân dụng cụ SIGPHANDLE</p><p>100 vỏ bọc dụng cụSIGPSHELL</p><p>2 cái Apdater thẳng SIGADAPTSTND</p><p>1 bộ sạc pin cho thân dụng cụ SIGSBCHGR</p><p>1 khay lắp thân dụng cụ vào vỏ bảo vệ SIGRIG</p><p>1 dụng cụ hỗ trợ thủ công SIGMRET</p> | <p>Dụng cụ khâu cắt nối thẳng tự động trong phẫu thuật nội soi dùng bằng pin điện tử. Bao gồm&nbsp;<br /> 1 thân dụng cụ SIGPHANDLE<br /> 100 vỏ bọc dụng cụSIGPSHELL<br /> 2 cái Apdater thẳng SIGADAPTSTND<br /> 1 bộ sạc pin cho thân dụng cụ SIGSBCHGR<br /> 1 khay lắp thân dụng cụ vào vỏ bảo vệ SIGRIG<br /> 1 dụng cụ hỗ trợ thủ công SIGMRET</p> |  | <p>Dụng cụ khâu cắt nối thẳng tự động trong phẫu thuật nội soi dùng bằng pin với công nghệ cảm biến độ dày mô với 100 lần sử dụng, tích hợp cho tất cả các băng ghim Tri-Staple, gập góc 45 độ, xoay 360 độ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-10-30 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2021-05-14
269 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy siêu lọc máu liên tục | Máy siêu lọc máu liên tục | Máy siêu lọc máu liên tục Prismax | Prismax | Gambro UF Solutions, Inc. | Mỹ | Gambro UF Solutions, Inc. | Thụy Sĩ |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1800000000 | t | Bộ | true | 2021-06-30 | 2022-06-30 | <p class="ql-align-justify">Thiết bị siêu lọc máu liên tục được sử dụng cho các liệu pháp CRRT, thay huyết tương, lọc hấp phụ HP, siêu lọc gan MARS, lọc bỏ CO2 PRISMALUNG.</p> | <p class="ql-align-justify"><strong><em>Cấu hình bao gồm:</em></strong></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 máy</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin dự phòng (tích hợp trong máy): 01 bộ</span></p><p><strong>Vật tư tiêu hao chạy ban đầu:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ quả siêu lọc máu (CRRT) Prismaflex M100: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ quả lọc thay huyết tương Prismaflex TPE2000: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ quả lọc Oxiris: 01 bộ</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Dung dịch thẩm phân/thay thế Prismasol B0: 06 túi (5L/túi)</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ</span></p> | <p class="ql-align-justify"><br></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: red;">Nhiệt độ: 16</span><sup style="color: red;">o</sup><span style="color: red;">C đến 38</span><sup style="color: red;">o</sup><span style="color: red;">C</span></p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: red;">Độ ẩm: tối đa 85%</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cấp: 100V - 240VAC, 50/60Hz</p><p><strong>Phương pháp điều trị</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Siêu lọc máu liên tục chậm (SCUF)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Siêu lọc tĩnh mạch-tĩnh mạch liên tục, pha loãng trước và/hoặc sau màng (CVVH PRE và/hoặc POST)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẩm tách tĩnh mạch-tĩnh mạch liên tục (CVVHD)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẩm tách siêu lọc tĩnh mạch-tĩnh mạch liên tục, pha loãng trước hoặc sau màng (CVVHDF PRE hoặc POST)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trao đổi huyết tương (TPE)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lọc hấp phụ than hoạt (HP)</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-06-30 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-06-30
270 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | MÁY RỬA SIÊU ÂM DỤNG CỤ Y TẾ 90lít (Máy rửa siêu âm tự động xoáy áp lực-hydrogen tan máu) | AMC-SA90 | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E | Việt Nam | ["2021"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 790000000 | t | Cái | true | 2021-03-06 | 2022-03-06 | <p><strong>Ứng dụng:</strong></p><p>Sử dụng cho rửa thô tan máu/dịch và khử khuẩn ban đầu cho toàn bộ các loại dụng&nbsp;cụ y tế kim loại.</p><p><strong>Cấu hình tiêu chuẩn:</strong></p><ul><li>Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 01 máy.</li><li>Phụ kiện tiêu chuẩn:</li><li>Khay inox SUS304 chuyên dụng để đưa dụng cụ y tế vào buồng rửa: 02 cái.</li><li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (tiếng Việt): 01 quyển.</li></ul><ol><li><strong>Đặc điểm chung:</strong></li></ol><ul><li>Kết hợp công nghệ rửa trong hệ thống: rửa siêu âm và rửa dòng xoáy áp lực.</li><li>Ứng dụng công nghệ tự động hóa cao cấp, toàn bộ các công đoạn đóng mở nắp, chu trình ngâm – rửa dụng cụ tự động, cảm biến dung dịch khử khuẩn… đều được điều khiển chính xác bằng bộ điều khiển PLC.</li><li>Công nghệ bồn điện tử tự động đối lưu cho phép bệnh viện sử dụng tối ưu dung dịch khử khuẩn (không thải bỏ phí theo từng mẻ rửa) và không phụ thuộc loại hóa chất khử khuẩn.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li><li>Nguồn điện: 220 – 240VAC, 50/60Hz.</li><li>Công suất tiêu thụ trung bình: 850 ÷ 1.250 (W) / tùy chọn .</li><li>Môi trường hoạt động: Nhiệt độ từ 5-40 độ C, độ ẩm tối đa 90%, phù hợp với khí hậu Việt Nam.</li><li>Thiết kế thân thiện, thuận tiện cho người sử dụng, đảm bảo an toàn.</li></ul><ol><li><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></li></ol><p><strong><em>a) Dung tích 90 lít&nbsp;</em></strong></p><ul><li>Kích thước tổng thể máy (Cao x ngang x sâu):&nbsp;&nbsp;92cm x 185cm x 70cm</li><li>Thể tích buồng rửa: 90 lít ( Cao x ngang x sâu): 30 cm x&nbsp;60 cm x&nbsp;50 cm</li><li>Bồn đối lưu nằm bên trong máy có 1 ngăn chứa dung dịch khử khuẩn (thể tích ngăn chứa dung dịch khử khuẩn: 90 lít)</li><li>Module vòm siêu âm tiêu chuẩn :&nbsp;7 cái</li></ul> | <p><strong>Cấu hình tiêu chuẩn:</strong></p><ul><li>Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 01 máy.</li><li>Phụ kiện tiêu chuẩn:</li><li>Khay inox SUS304 chuyên dụng để đưa dụng cụ y tế vào buồng rửa: 02 cái.</li><li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (tiếng Việt): 01 quyển.</li></ul><ol><li><strong>Đặc điểm chung:</strong></li></ol><ul><li>Kết hợp công nghệ rửa trong hệ thống: rửa siêu âm và rửa dòng xoáy áp lực.</li><li>Ứng dụng công nghệ tự động hóa cao cấp, toàn bộ các công đoạn đóng mở nắp, chu trình ngâm – rửa dụng cụ tự động, cảm biến dung dịch khử khuẩn… đều được điều khiển chính xác bằng bộ điều khiển PLC.</li><li>Công nghệ bồn điện tử tự động đối lưu cho phép bệnh viện sử dụng tối ưu dung dịch khử khuẩn (không thải bỏ phí theo từng mẻ rửa) và không phụ thuộc loại hóa chất khử khuẩn.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li><li>Nguồn điện: 220 – 240VAC, 50/60Hz.</li><li>Công suất tiêu thụ trung bình: 850 ÷ 1.250 (W) / tùy chọn .</li><li>Môi trường hoạt động: Nhiệt độ từ 50C đến 400C, độ ẩm tối đa 90%, phù hợp với khí hậu Việt Nam.</li><li>Thiết kế thân thiện, thuận tiện cho người sử dụng, đảm bảo an toàn.</li></ul><ol><li><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></li></ol><p><strong><em>a) Dung tích 90 lít&nbsp;</em></strong></p><ul><li>Kích thước tổng thể máy (Cao x ngang x sâu):&nbsp;&nbsp;92cm x 185cm x 70cm</li><li>Thể tích buồng rửa: 90 lít ( Cao x ngang x sâu): 30 cm x&nbsp;60 cm x&nbsp;50 cm</li><li>Bồn đối lưu nằm bên trong máy có 1 ngăn chứa dung dịch khử khuẩn (thể tích ngăn chứa dung dịch khử khuẩn: 90 lít)</li><li>Module vòm siêu âm tiêu chuẩn :&nbsp;7 cái</li></ul><p><br></p> | <ul><li>Tiết kiệm dung dịch khử khuẩn bằng chức năng bơm hai chiều giữa bồn đối lưu và buồng rửa dụng cụ:</li><li>Dung dịch khử khuẩn trong bồn đối lưu sẽ được tự động bơm qua buồng rửa.</li><li>Dải cài đặt thời gian ngâm dụng cụ trong dung dịch khử khuẩn: từ 5 phút đến 30 phút. (hoặc cài đặt dải cao hơn tùy chọn)</li><li>Hết thời gian ngâm tự động, dung dịch khử khuẩn sau đó được tự động bơm trở lại bồn đối lưu để ngâm mẻ sau. Thời gian xả bỏ dung dịch khử khuẩn tuỳ theo yêu cầu của bệnh viện.</li><li>Vật liệu chế tạo:</li><li>Vách trong: thép không gỉ SUS 304.</li><li>Vách ngoài: nhôm sơn tĩnh điện.</li><li>Tần số siêu âm: ≥ 35 kHz.</li><li>Các công đoạn xử lý 3 bước: Ngâm dung dịch enzyme/ hoặc dung dịch tan máu hydrogen (H2O2) hoặc dung dịch khử khuẩn bậc cao&nbsp;<em>(tùy chọn)</em>&nbsp;(Bước 1) – Rửa bằng sóng siêu âm – Rửa dòng xoáy áp lực bằng nước sạch (2 chu trình Bước 2 và 3)</li><li>Hóa chất sử dụng: Glutaraldehyde, Hydrogen Peroxide… hoặc dung dịch khử khuẩn khác (tùy chọn) theo quy trình riêng của mỗi bệnh viện.</li><li>Thời gian rửa cho 1 chu trình tự động (không kể thời gian ngâm theo quy trình của bệnh viện): ≤ 16 phút.</li></ul><p>&nbsp;</p><ol><li><strong>Các chức năng tự động hóa:</strong></li></ol><ul><li>Tự động đóng/mở nắp module rửa, bảo đảm độ an toàn cao cho người sử dụng.</li><li>Tự động rửa theo chương trình lập sẵn.</li><li>Tự động kiểm soát và cảnh báo mức dung dịch khử khuẩn.</li></ul><p><br></p> | <p><strong>MÁY RỬA SIÊU ÂM DỤNG CỤ Y TẾ</strong></p><p><em>(MÁY RỬA SIÊU ÂM TỰ ĐỘNG XOÁY ÁP LỰC</em></p><p><em>– HYDROGEN TAN MÁU,CHUYÊN DỤNG CHO DỤNG CỤ Y TẾ)</em></p><p><strong>&nbsp;(AutoMedCleaner series SA)</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Model:&nbsp;AMC – SA90</strong></p><p><strong>Nhn hiệu: HMED</strong></p><p><strong>Xuất xứ : VN</strong></p><p><strong>Máy mới 100% ,Năm sx : 2021</strong></p><p><strong>Điện thế sử dụng : 220VAC/ 50Hz/1pha</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Đạt chuẩn chất lượng :</strong></p><p><strong>ISO 9001:2015</strong></p><p><strong>ISO 13485:2016</strong></p><p><strong>GPLH BYT : 22/2019/BYT-TB-CT</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>*<u>PHỤ KIỆN KÈM THEO:</u></strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>+ 02</em></strong><em>&nbsp;khay inox chuyên dụng, để đưa dụng cụ y tế vào buồng rửa.</em></p><p><strong>*&nbsp;<u>CHỨNG TỪ KÈM THEO:</u></strong></p><p><strong>+&nbsp;Chứng nhận ISO 9001:2015</strong></p><p><strong>+Chứng nhận ISO 13485:2016</strong></p><p><strong>+ Giấy phép lưu hành BYT : 22/2019/BYT-TB-CT</strong></p><p><em>+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa&nbsp;của nhà sx&nbsp;(CO)</em></p><p><em>+Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sx (CQ)</em></p><p><em>+ Bản công bố tiêu chuẩn nhà&nbsp;sản xuất (DOS)</em></p><p><em>+Chứng nhận kiểm định xuất xưởng của nhà sản xuất (RFF)</em></p><p><strong><em>+ Bằng khen của Chủ tịch-UBND TP.Hồ Chí Minh</em></strong></p><p><strong><em>+ Bằng khen của Bộ trưởng-Bộ Khoa&nbsp;Học và&nbsp;Công nghệ Việt Nam</em></strong></p><p><strong><em>+Chứng nhận “ Thành Tựu Sáng Tạo Khoa Học Công Nghệ Việt nam “ ( VIFOTEC)</em></strong></p><p><strong><em>+ 01 bộ Hồ sơ gốc kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng</em></strong></p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-03-06 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-03-06
271 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh âm sâu ≤ - 30 độ C | Tủ bản quản âm sâu -10°C/ -30°C | LF 700 | Arctiko A/S | Ba Lan | Arctiko A/S | Ba Lan | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 300000000 | t | Cái | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p>Tủ bản quản âm sâu -10°C/ -30°C</p> | <p>+ Thân tủ chính: 01 máy</p><p>+ Màn hình : 01 cái</p><p>+ Khay chứa mẫu: 03 cái</p><p>+ Máy nén khí: 01 cái</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+tiếng Việt: 01&nbsp;</p> |  | <p>-&nbsp;Tủ sử dụng làm lạnh dùng cho bảo quản mẫu.</p><p>-&nbsp;Dải nhiệt độ: trong khoảng từ&nbsp;- 10<sup>0</sup>C đến - 30<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ lạnh tối đa đạt được - 30<sup>0</sup>C </p><p>-&nbsp;Dung tích: ≥600<span style="color: rgb(51, 51, 51);"> lít</span></p><p>-&nbsp;Công nghệ làm lạnh theo công nghệ cưỡng bức khí</p><p>-&nbsp;Màn hình hiển thị cảm ứng 4.3inch, cho phép hiển thị các thông số của tủ</p><p>-&nbsp;Pin dự phòng cho hiển thị nhiệt độ và các thông số trong vòng 72 giờ</p><p>-&nbsp;Tủ có chức năng rã đông tự động</p><p>-&nbsp;Tủ làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;Có tường bảo vệ cách điện dầy khoảng 60mm</p><p>-&nbsp;Tường bảo vệ cách nhiệt làm bằng chất liệu Polyurethane hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;Cho phép kết nối và tải dữ liệu bằng UBS</p><p>-&nbsp;Có bộ đo nhiệt độ ngoài trời</p><p>-&nbsp;Tủ được làm lạnh hờ hệ thống <span style="color: rgb(51, 51, 51);">R404a</span></p><p>-&nbsp;Bộ nhớ dữ liệu dạng <span style="color: rgb(51, 51, 51);">logger.</span></p><p>-&nbsp;Thiết kế 4 bánh xe, có khoá giúp việc cố định và di chuyển thuận tiện</p><p>-&nbsp;Khay chứa có thể tải trọng tối đa lên tới khoảng 30kg</p><p>-&nbsp;Công suất tiêu thụ (KWH/24H): ≤10.0</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh:</p><p>+ Cảnh báo nhiệt độ quá ngưỡng</p><p>+ Khi nguồn lỗi</p><p>+ Cửa mở.</p><p>+ Cảm biến nhiệt độ lỗi</p><p>+ Hệ thống bị lỗi.</p><p>+ Máy nén khí lỗi</p><p>+ Pin dự phòng thấp</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-20 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-20
272 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy | YCO-N01 | Gemmy Industrial Corporation | Đài Loan | Gemmy Industrial Corporation | Đài Loan | ["2021"] | Công ty TNHH TPMED |  | Nhóm 6 |  |  | 35000000 | t | Cái | true | 2021-04-07 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Buồng đun&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thép không ghỉ SUS#304</p><p class="ql-align-justify">Dãi nhiệt độ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xung quanh: +5 – 2500 C</p><p class="ql-align-justify">Hệ thống điều khiển&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog</p><p class="ql-align-justify">Hiển thị nhiệt độ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt kế thủy ngân</p><p class="ql-align-justify">Cảm biến&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thủy lực</p><p class="ql-align-justify">Dung tích (lít)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 L</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 Ngăn kéo bằng thép không gĩ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Sáchh hướng dẫn sử dụng&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p class="ql-align-justify">Buồng đun&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thép không ghỉ SUS#304</p><p class="ql-align-justify">Dãi nhiệt độ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xung quanh: +5 – 250<sup>0</sup> C</p><p class="ql-align-justify">Hệ thống điều khiển&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog</p><p class="ql-align-justify">Hiển thị nhiệt độ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt kế thủy ngân</p><p class="ql-align-justify">Cảm biến&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thủy lực</p><p class="ql-align-justify">Dung tích (lít)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 L</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH TPMED | 2021-04-07 | Công ty TNHH TPMED | 2021-04-07
273 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng tự động trong phẫu thuật nội soi dùng bằng pin điện tử SIGNIA dùng cho 100 ca phẫu thuật. Mã dùng chung thoe TT04/2017/TT-BYT: N07.04.050 | SIGPHANDLE, SIGADAPTSTND, SIGSBCHGR, SIGPSHELL, SIGMRET, SIGTRAY, SIGRIG | Covidien | Mỹ | Covidien LLC | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG |  | Nhóm 1 |  |  | 1756013333 | t | Bộ | false | 2020-11-01 | 2021-10-31 | <p>Dụng cụ khâu cắt nối thẳng tự động trong phẫu thuật nội soi dùng bằng pin điện tử. Bao gồm&nbsp;</p><p>1 thân dụng cụ SIGPHANDLE</p><p>100 vỏ bọc dụng cụSIGPSHELL</p><p>2 cái Apdater thẳng SIGADAPTSTND</p><p>1 bộ sạc pin cho thân dụng cụ SIGSBCHGR</p><p>1 khay lắp thân dụng cụ vào vỏ bảo vệ SIGRIG</p><p>1 dụng cụ hỗ trợ thủ công SIGMRET</p> | <p>Dụng cụ khâu cắt nối thẳng tự động trong phẫu thuật nội soi dùng bằng pin điện tử. Bao gồm&nbsp;<br /> 1 thân dụng cụ SIGPHANDLE<br /> 100 vỏ bọc dụng cụSIGPSHELL<br /> 2 cái Apdater thẳng SIGADAPTSTND<br /> 1 bộ sạc pin cho thân dụng cụ SIGSBCHGR<br /> 1 khay lắp thân dụng cụ vào vỏ bảo vệ SIGRIG<br /> 1 dụng cụ hỗ trợ thủ công SIGMRET</p> |  | <p>Dụng cụ khâu cắt nối thẳng tự động trong phẫu thuật nội soi dùng bằng pin với công nghệ cảm biến độ dày mô với 100 lần sử dụng, tích hợp cho tất cả các băng ghim Tri-Staple, gập góc 45 độ, xoay 360 độ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-10-30 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2021-05-14
274 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học | UniCel DxH 690T | Beckman Coulter, Inc. | Mỹ | Beckman Coulter, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM |  | Nhóm 1 |  |  | 2863000000 | t | Bộ | true | 2021-01-14 | 2021-12-30 | <p class="ql-align-justify"><strong>UniCel DxH 690T</strong></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Hệ thống Huyết Học <strong>Unicel DxH 690T</strong> được đánh giá là tiên tiến nhất hiện nay trên khu vực cũng như tại Việt Nam. Lựa chọn đưa Unicel DxH 690T vào sử dụng tại khoa Huyết học dựa trên cơ sở rất vững chắc - chứng nhận từ FDA Hoa Kỳ cho chỉ số <strong>Nhiễm trùng huyết sớm (ESId).</strong> Đây là chỉ số huyết học duy nhất được công nhận trong chẩn đoán nhiễm trùng huyết sớm vì vậy đó là sự lựa chọn hợp lý và cần thiết cho Bệnh viện và Bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">Hiện nay, Nhiễm trùng huyết đang là một trong những nguyên nhân gây ra tử vong phổ biến hàng đầu tại Hoa Kỳ và gây ảnh hưởng đến 49 triệu người chịu ảnh hưởng bởi Nhiễm trùng huyết hằng năm trên toàn thế giới. Chính vì lý do đó, hệ thống Huyết học Unicel DxH 690T được triển khai như một công cụ hỗ trợ các bác sĩ, đặc biệt là những bệnh nhân nhập viện tại <strong>khoa cấp cứu</strong>, giải quyết các khó khăn trong chẩn đoán nhiễm trùng huyết. Khả năng đánh giá nguy cơ nhiễm trùng huyết sớm của hệ thống Unicel DxH 690T sẽ là vũ khí đắc lực cho các bác sỹ đưa ra quyết định trường hợp và thời điểm sử dụng kháng sinh hợp lý.</p><p class="ql-align-justify">Đồng hành cùng hãng Beckman Coulter, Công ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm đã và đang ứng dụng những sản phẩm chất lượng cao, có tầm quan trọng liên quan đến nhiều chuyên môn trong lĩnh vực khám chữa bệnh, trong đó phải kể đến đến các dòng máy phân tích tế bào (huyết học) tự động hoàn toàn - model Unicel DxH 690T từ hãng Beckman Coulter.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-01-14 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-06-16
275 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Gậy chống có 4 chân ( inox) | PN52.4 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 330000 | t | Cây | true | 2021-05-05 | 2022-12-31 | <p>Gậy chống có 4 chân ( inox)&nbsp;</p> | <p>Gậy chống có 4 chân ( inox)&nbsp;</p><p>- KT: 23x19x75-90cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Có chỉnh cao - thấp; Khối lượng: 1 kg&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p>- Chất liệu: inox dày ≥1.2 ly</p><p>- Kích thước : D23xR19xC75-90cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Có núm chỉnh cao - thấp. - Khối lượng: 1 kg</p><p>- Cao su chống trượt</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05
276 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo | ACUSON Redwood | Siemens Healthineers Ltd. | Hàn Quốc | Siemens Medical Solutions USA, Inc | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 4350000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-19 | 2021-07-31 | <p>- Máy siêu âm màu tổng quát / tim mạch / đàn hồi mô định lượng: ACUSON Redwood</p><p>- Máy mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: theo đơn đặt hàng</p><p>- Môi trường hoạt động:</p><p>+ Nhiệt độ 10 độ C đến 40 độ C (khi không có máy in)</p><p>+ Độ ẩm 10% đến 80%</p><p>- Đạt các tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485</p><p>- Nguồn điện: 220V, 50/60Hz</p> |  |  | <p>CHỈ TIÊU KỸ THUẬT</p><p>Máy chính:</p><p>Hệ thống:</p><p>- Mật độ dòng 2D-mode: 512 dòng</p><p>- Bảng điều khiển có thể điều khiển độ cao và xoay (90 độ cho cả bên phải và bên trái)</p><p>- Có 8 nút điều khiển độ khuếch đại từng phần (TGC)</p><p>- Có đèn nền bảng điều khiển</p><p>- Màn hình phẳng tinh thể lỏng (LCD) độ phân giải cao</p><p>- Kích thước màn hình:&nbsp;21,5 inch, độ phân giải Full HD</p><p>- Màn hình LCD cảm ứng 13,3 inch</p><p>- Hỗ trợ hệ điều hành Windows</p><p>- Hỗ trợ 4 ổ cắm đầu dò</p><p>- Lựa chọn đầu dò trên màn hình cảm ứng</p><p>- Có bộ làm ấm Gel</p><p>- Lưu trữ dữ liệu và xem lại các thăm khám siêu âm đã hoàn thành bao hồm ảnh tĩnh, đoạn phim động, đo đạc, tính toán và báo cáo</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-03-19 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-06-03
277 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC, 2 CỬA TRƯỢT, 931L | Amaro 5000 AJC 7070190-2D GI | A.J. Costa | Bồ Đào Nha | A.J. Costa | Bồ Đào Nha | ["2020","2021","2022"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Bồ Đào Nha | Nhóm 3 |  |  | 3900000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-10-31 | <p align="left"><strong>Nồi hấp tiệt trùng hơi nước, 2 cửa trượt, 931L</strong></p> <p align="left"><strong>Model: Amaro 5000 AJC 7070190-2D GI</strong></p> <p align="left"><strong>Nhà sản xuất: </strong><strong>A.J.COSTA </strong></p> <p><strong>Xuất xứ: Bồ Đào Nha</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Tính năng chung</b></p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Đáp ứng các chứng chỉ chất lượng ISO 9001; ISO 13485; CE</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Lớp Jacket ngoài buồng hấp: AISI 304 L</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Cửa trượt điều khiển bằng khí nén</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Máy tạo hơi nước với đầu vào nước độc lập: Vật liệu AISI 304 L; hệ thống xả đáy bằng tay</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Hệ thống van, đầu nối và đường ống: sử dụng khí nén</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Hệ thống bơm: Bơm tăng áp máy tạo hơi nước trong bằng vật liệu AISI 316 L</li> <li>Bơm chân không dạng sử dụng chất lỏng</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Hệ thống điều khiển: Tự động, màn hình cảm ứng LCD 5.7inch</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Hoạt động với hơi nước bão hòa làm tác nhân khử trùng, không có nước ngưng, chất lượng hơi từ 97% đến 100% và làm việc ở dải nhiệt độ từ 105º C đến 137º C và áp suất lên đến 330 kPa</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> | <ul> <li>Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao bằng hơi nước một cửa trượt – Dung tích 343L: 01 Máy</li> <li>Máy in tích hợp trong thân máy: 01 cái</li> <li>Nồi hơi tích hợp trong thân máy: 01 cái</li> <li>Xe nạp, dỡ hàng : 01 cái</li> <li>Khung, giá đồ hấp: 01 bộ</li> <li>Máy nén khí: 01 Bộ</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ</li> </ul> |  |  | <p>- Bàn giao, lắp đặt, HDSD tại đơn vị sử dụng.</p> <p>- Bảo hành 12 tháng, bảo trì 6 tháng/ 1 lần trong thời gian bảo hành</p> |  |  |  |  | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-10-23 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-11
278 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Hệ thống theo dõi trung tâm | Hệ thống monitor theo dõi trung tâm kết nối với 8 monitor theo dõi bệnh nhân Qube | 96102 | Spacelabs Healthcare Inc. | Mỹ | Spacelabs Healthcare Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 3300000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-25 | 2021-12-31 | <p>Spacelabs Healthcare Inc cung cấp giải pháp kết nối trung tâm với 08 monitor theo dõi bệnh nhân, cho phép:&nbsp;</p><p>- Theo dõi thông số sinh tồn của bệnh nhân tại giường</p><p>- Theo dõi trung tâm giúp bác sĩ/Điều dưỡng nhìn tổng quát về tình trạng của các bệnh nhân và nhận báo động kịp thời.</p> | <p>1. Hệ thống monitor theo dõi trung tâm Xhibit: 01 hệ thống- Model: 96102</p><p>&nbsp;&nbsp;- Màn hình cảm ứng: 01 chiếc</p><p>&nbsp;&nbsp;- CPU, bàn phím, chuột: 01 bộ</p><p>&nbsp;&nbsp;- Phần mềm theo dõi trung tâm: 01 bộ</p><p>&nbsp;&nbsp;- Máy in laser: 01 chiếc</p><p>2. Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số Qube: 08 máy-&nbsp;Model: 91390</p><p>&nbsp;Cấu hình mỗi máy bao gồm:&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;- Máy chính: 01 máy</p><p>&nbsp;&nbsp;- Bộ đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ</p><p>&nbsp;&nbsp;- Bộ đo SpO2: 01 bộ</p><p>&nbsp;&nbsp;- Bộ đo điện tim 3 điện cực: 01 bộ</p><p>&nbsp;&nbsp;- Bộ đo nhiệt độ qua da: 01 bộ</p> |  | <p>1. Hệ thống monitor theo dõi trung tâm:&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;- Kích thước màn hình: 22 inches</p><p>&nbsp;&nbsp;- Độ phân giải: 1680 x 1050 pixels</p><p>&nbsp;&nbsp;- Cho phép kết nối để hiển thị thông số và dạng sóng của 8 monitor theo dõi bệnh nhân</p><p>&nbsp;&nbsp;- Màn hình cho phép hiển thị tối đa 16 monitor theo dõi</p><p>&nbsp;&nbsp;- Tùy chọn nâng cấp kết nối lên đến 48 monitor theo dõi (cần 3 màn hình)</p><p>2. Monitor theo dõi bệnh nhân:</p><p>&nbsp;&nbsp;- Các thông số theo dõi: Điện tâm đồ (ECG), Nhịp thở, Nhiệt độ, Huyết áp không xâm lấn (NIBP), Độ bão hòa oxy máu động mạch (SpO2)</p><p>&nbsp;&nbsp;- Hiển thị 4 dạng sóng, tùy chọn lên đến 6 dạng sóng</p><p>&nbsp;&nbsp;- Tùy chọn sử dụng với 2 pin, thời lượng lên tới 4 giờ cho mỗi pin</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-05-25 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-05-25
279 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy | Máy phân tích tế bào dòng chảy | NAVIOS EX Flow Cytometer 8 COLOR/2 LASER | Beckman Coulter, Inc. | Mỹ | Beckman Coulter Ireland Inc. | Ireland |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 4930700000 | t | Bộ | true | 2020-12-01 | 2021-12-30 | <p class="ql-align-justify">Máy phân tích tế bào dòng chảy <strong>Navios EX 2 laser/8 màu</strong> cung cấp giải pháp cho ứng dụng phân tích tế bào tiên tiến với luồng công việc tối ưu cho các phòng xét nghiệm lưu lượng lớn. Navios EX cung cấp nhiều giá trị hơn cho phòng xét nghiệm của bạn, độ nhạy và độ phân giải; chất lượng và độ lặp lại kết quả. Đây là thế hệ tiếp theo sử dụng công nghệ laser và quang học trên nền tảng nghiên cứu thành công về CytoFLEX. Hiệu suất mạnh mẽ mang đến sự yên tâm vì khi phân tích các mẫu quan trọng mọi sự kiện đều quan trọng.</p><p>o&nbsp;&nbsp;Chuỗi công việc hiệu quả thông qua quản lý dữ liệu tự động từ nhận dạng mẫu đến báo cáo dữ liệu</p><p>o&nbsp;&nbsp;Độ phân giải quần thể rõ ràng với Laser công suất kép mới và quang học tích hợp</p><p>o&nbsp;&nbsp;Công nghệ cảm biến tán xạ sáng tạo cung cấp sự linh hoạt cho phân tích quần thể huỳnh quang và vi hạt huỳnh quang mờ</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-12-01 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-06-16
280 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo thị trường tự động | Máy đo thị trường và phụ kiện Humphrey Matrix Model 800 (Cấu hình cơ bản) | Humphrey Matrix Model 800 | Carl Zeiss Meditec Inc. | Mỹ | Carl Zeiss Meditec Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy đo thị trường và phụ kiện</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy chính: 01 chiếc&nbsp;</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím điều khiển : 01 chiếc</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tỳ cằm cho bệnh nhân: 01 chiếc</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nút bấm phản hồi cho bệnh nhân : 01 chiếc&nbsp;</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn thiết bị: 01 bộ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khăn phủ máy: 01 bộ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>'-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Máy đo thị trường công nghệ tần số đôi giúp phát hiện sớm bênh Glaucoma nhờ phát hiện sớm tổn thương tế bào hạch (Ganglion cell)<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thích: kiểu nhấp nháy tần số đôi (frequency doubling)<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kiểm soát định thị bao gồm cả 3 phương pháp: theo dõi mắt qua video, kiểm soát điểm mù (phương pháp Heijl-Krakau ) , thay đổi điểm định thị<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Vùng kiểm tra (test)<br /> Test ngưỡng: 30 độ và hoàng điểm<br /> Tầm soát: 30 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chế độ test:<br /> Test ngưỡng: có thể chọn các chế độ test ngưỡng đầy đủ bao gồm: 24-2, 30-2, N-30, 10-2, Macula (hoàng điểm)<br /> Test tầm soát: N-30 dưới ngưỡng, 24-2 dưới ngưỡng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiến lược test: thuật toán MOBS và ZEST<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phần mềm phân tích từng bán cầu Glaucoma (GHT - Glaucoma Hemifield Test)<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Lưu trữ, truy xuất dữ liệu: ổ đĩa DVD/CD-R/W, giao diện RS-232 tương thích với việc truyền dữ liệu cho máy tính, cổng USB và Ethernet<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Có ngõ ra DICOM&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn điện: 100-240V, ~50/60Hz, 200VA max</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24
281 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống Elisa | Hệ thống Elisa bán tự động | Máy đọc Elisa | Microscan+ | Fortress Diagnostics | Anh | Fortress Diagnostics | Anh |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Gia Hiệp |  | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | t | Cái | true | 2021-03-05 | 2021-12-31 | <p>Máy đọc khay vi thể Microscan là máy đọc quang học 8 kênh có thể đọc liên tục và đồng<span style="color: rgb(51, 51, 51);"> </span>thời cả khay Microplate 96 giếng</p> | <p>Máy chính</p><p>bộ linh kiện chuẩn</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Gia Hiệp | 2021-03-05 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Gia Hiệp | 2021-05-17
282 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo | ACUSON Sequoia | Jabil Inc. | Mỹ | Siemens Medical Solutions USA, Inc | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 6800000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-19 | 2021-07-31 | <p>- Máy siêu âm tổng quát / tim mạch / đàn hồi mô định lượng : ACUSON Sequoia</p><p>- Máy mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: Theo đơn đặt hàng</p><p>- Môi trường hoạt động:</p><p>+ Nhiệt độ 10 độ C đến 40 độ C (Khi không có máy in)</p><p>+ Độ ẩm 10% đến 80%</p><p>- Đạt các tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485 và FDA</p><p>- Nguồn điện: 220V, 50Hz</p> |  |  | <p>CHỈ TIÊU KỸ THUẬT</p><p>Máy chính:</p><p>- Màn hình hiển thị độ nét cao, sử dụng công nghệ diode phát quang hữu cơ (OLED)</p><p>- Kích thước màn hình: 22 inch</p><p>- Độ phân giải màn hình Full HD (1920 x 1080)</p><p>- Màn hình cảm ứng có thể sử dụng khi mang găng tay</p><p>- Bảng điều khiển: Các phím và nút điều khiển có đèn nền</p><p>- Bảng điều khiển có thể được điều chỉnh cho tư thế siêu âm đứng hoặc ngồi</p><p>- Phần mềm hoạt động nền tảng windows</p><p>- Số lượng cổng đầu dò: 4 Cổng</p><p>- Có bộ làm ấm Gel</p><p>Kết nối tín hiệu đầu vào/ra âm thanh, hình ảnh và truyền dữ liệu:</p><p>- Số cổng USB-A: 8 cổng</p><p>- Có cổng Ethernet chuẩn RJ-45</p><p>- Có kết nối mạng không dây</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-03-19 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-06-03
283 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Nạng tựa nách nhỏ (inox) | PN53IN | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 235000 | t | Cây | true | 2021-05-05 | 2022-12-31 | <p>Nạng tựa nách nhỏ (inox)</p><p><br></p> | <p>Nạng tựa nách nhỏ (inox)</p><p>- Dùng cho trẻ em</p><p>- Tăng 90 - 115cm (+/- sai số 5%)</p><p><br></p> |  | <p>Nạng tựa nách nhỏ (inox)</p><p>- Dùng cho trẻ em</p><p>- Tăng 90 - 115cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Chiều cao tăng - giảm được</p><p>- Trọng lượng: 2kg/cặp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05
284 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | MEK-7300K - 29TS | MEK-7300K - 29TS | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 805200000 | t | Hệ thống | true | 2021-02-19 | 2021-07-31 | <p class="ql-align-justify">Máy xét nghiệm huyết học tự động</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 máy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ máy tính (mua trong nước): 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm quản lí dữ liệu DMS Pro: 01 phần mềm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in (mua trong nước): 01 cái</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Bộ hóa chất chuẩn theo má</li></ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-12-03 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-04-07
285 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | BIOMONITOR | BIOMONITOR | Biotronik SE & Co. KG | Đức | Biotronik SE & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU | Đức | Nhóm 3 |  |  | 70000000 | t | Cái | true | 2021-07-01 | 2022-06-30 | <p class="ql-align-justify">*BioMonitor 2 –AF</p><p class="ql-align-justify">o&nbsp;&nbsp;Thời gian hoạt động 4 năm</p><p class="ql-align-justify">o&nbsp;&nbsp;Thế hệ 2 dùng để phát hiện rung nhĩ, AF</p><p class="ql-align-justify">o&nbsp;&nbsp;Kích thước nhỏ rất dễ cấy dưới da với dụng cụ được cung cấp, Fast Insert Tool, sau khi rạch một đường nhỏ.</p><p class="ql-align-justify">*Remote Assistant: phụ kiện để bệnh nhân kích hoạt ghi lại đoạn điện tim dài</p> | <p class="ql-align-justify">*BioMonitor 2 –AF</p><p class="ql-align-justify">o&nbsp;&nbsp;Thời gian hoạt động 4 năm</p><p class="ql-align-justify">o&nbsp;&nbsp;Thế hệ 2 dùng để phát hiện rung nhĩ, AF</p><p class="ql-align-justify">o&nbsp;&nbsp;Kích thước nhỏ rất dễ cấy dưới da với dụng cụ được cung cấp, Fast Insert Tool, sau khi rạch một đường nhỏ.</p><p class="ql-align-justify">*Remote Assistant: phụ kiện để bệnh nhân kích hoạt ghi lại đoạn điện tim dài</p><p><br></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU | 2021-02-19 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU | 2021-06-22
286 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Syringe Pump PG-907s | PG-907s | Progetti S.r.l. | Italy | Progetti S.r.l. | Italy | ["2020"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Italy | Nhóm 3 |  |  | 40000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-10-29 | <p><strong>THÔNG TIN CHUNG VỀ THIẾT BỊ</strong></p> <p><strong>Bơm tiêm điện</strong></p> <p><strong>Model: PG-907s</strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất: Progetti - Italia</strong></p> <p><strong>Nước sản xuất: Italia – Ý</strong></p> <p><strong>Máy mới 100%, sản xuất năm 2020 trở về sau</strong></p> <p><strong>Chứng chỉ: ISO 13485, ISO 9001, CFS</strong></p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2020-10-29 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2020-11-11
287 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện xung kết hợp siêu âm trị liệu đa tần | SOLATRONIC SLE | EIE | Ba Lan | EIE | Ba Lan | ["2021"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát |  | Nhóm 3 |  |  | 202000000 | t | Cái | false | 2021-05-14 | 2023-12-31 | <p><strong style="color: rgb(146, 208, 80);">SOLATRONIC SLE thiết bị điện xun g đa năng kết hợp siêu âm điều trị đa tần </strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị hiện đại dùng cho điện xung, siêu âm điều trị</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thực hiện được 2 phác đồ điều trị đồng thời</p><p>Màn hình cảm ứng màu&nbsp;</p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp kèm theo máy:</strong></p><p>01x Máy chính kèm màn hình cảm ứng và CÓ THỂ nâng cấp phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt</p><p>01x Dây nguồn</p><p>01x Dây cáp kích thích điện màu đen</p><p>01x Dây cáp kích thích điện màu trắng</p><p>04x Điện cực cao su chì 60x60mm</p><p>04x Miếng làm ẩm điện cực 60x60mm</p><p>04x Dây buộc co dãn</p><p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p><p>01x Đầu phát siêu âm đa tần</p><p>01x Giá đỡ đầu phát</p><p>01x Lọ gel điều trị siêu âm</p><p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> |  | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị hiện đại dùng cho điện xung, siêu âm điều trị và laser điều trị</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thực hiện được 2 phác đồ điều trị đồng thời</p><p>Màn hình cảm ứng màu&nbsp;</p><p><strong>Tính năng điện xung trị liệu :</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi điều chỉnh thông số dòng điện rộng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lựa chọn các dạng sóng khác nhau để kích thích điện (EMS)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết lập trình tự dòng Diadynamic</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chẩn đoán điện sinh lý ( hiển thị đường cong I/t, tự động tính toán các hệ số ), lưu lại 5 kết quả cuối cùng bao gồm cả bình luận</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp tính năng kiểm tra điện cực</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phát hiện sự cố trong quá trình điều trị</p><p><strong>Tính năng siêu âm điều trị:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ xung ( pulse ) và liên tục ( continuous ).</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu phát siêu âm đa tần : 1MHz và 3,3 MHz, kích thước 5cm<sup>2</sup> hoặc 1 cm<sup>2</sup></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu phát chống nước, có thể điều trị siêu âm dưới nước.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh độ nhạy tiếp xúc của đầu phát.</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-05-14 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-05-15
288 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo phế thân ký | Vyntus BODY | Vyaire Medical GmbH | Đức | Vyaire Medical Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG |  | Nhóm 1 |  |  | 2200000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-25 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị mới 100%</p><p>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA, CFS</p><p>Điện áp sử dụng: 220/50Hz</p> | <p>- Máy chính: 01 máy</p><p>- Cảm biến lưu lượng: 01 cái</p><p>- Mô-đun cảm biến môi trường: 01 cái</p><p>- Bình khí đo khuếch tán khí: 01 bộ</p><p>- Bơm kiểm chuẩn 3L: 01 cái</p><p>- Bộ máy tính gồm màn hình, chuột và bàn phím: 01 bộ</p><p>- Phần mềm chính hãng: 01 bộ</p><p>- Máy in màu: 01 bộ</p><p>- Xe đẩy: 01 cái</p><p>- Ống thổi có phin lọc khuẩn: 01 hộp</p><p>- Kẹp mũi: 01 túi</p><p>- Miếng ngậm silicone dùng cho trẻ em: 01 bộ</p><p>- Miếng ngậm silicone dùng cho người lớn: 01 bộ</p><p>- Cốc khí dung: 01 bộ</p><p>- Bộ lọc khí dung: 01 hộp</p> |  | <p>- Thiết bị có các bài đo:</p><p> + Hô hấp ký</p><p> + Phế thân ký</p><p> + Khuếch tán khí</p><p> + Test kích thích phế quản</p><p> + Áp lực hít vào/thở ra tối đa</p><p>- Cảm biến siêu âm có độ chính xác cao, dễ dàng vệ sinh và không yêu cầu hiệu chuẩn</p><p>- Cơ chế khóa cửa buồng đo bằng nam châm điện giúp đóng kín buồng đo và cho kết quả đo chính xác</p><p>- Có khả năng truyền và nhận dữ liệu với hệ thống thông tin bệnh viện (HIS)</p><p>- Có khả năng đo kháng lực đường thở sử dụng van chặn.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-05-25 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-05-25
289 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Máy truyền dịch | MJ-210 | Meditop Corporation (Malaysia) SDN BHD | Malaysia | Top Corporation | Nhật Bản | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | Malaysia | Nhóm 4 |  |  | 40000000 | t | Cái | true | 2021-04-20 | 2022-04-20 | <p><strong style="color: rgb(0, 176, 80);">Tính Năng Mới</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 176, 80);">§&nbsp;</span><span style="color: red;">Chức năng khóa bàn phím.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 176, 80);">§&nbsp;</span><span style="color: red;">Chọn lựa tốc độ truyền theo ml/h hoặc giọt/phút</span></p><p><span style="color: rgb(0, 176, 80);">§&nbsp;</span><span style="color: red;">Chức năng làm tươi pin xạc.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 176, 80);">§&nbsp;</span><span style="color: red;">Chức năng cảnh báo máy tới thời gian bảo trì định kỳ.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 176, 80);">§&nbsp;</span><span style="color: red;">Chức năng làm câm âm báo.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 176, 80);">§&nbsp;</span><span style="color: red;">Chức năng giữ ven (KVO) khi quá trình truyền hoàn tất ở tốc độ từ 1 đến 10mL/h.</span></p> | <p><strong><u>Bao gồm:</u></strong></p><p>-&nbsp;Máy chính</p><p>-&nbsp;Dây nguồn</p><p>01 Sách hướng dẫn sử dụng Anh, Việt</p> |  | <p>Kiểu bơm</p><p>Bơm nhu động.</p><p>Loại dây</p><p>TOP-H, 20giọt / mL hoặc 60 giọt/ mL</p><p>Tốc độ truyền</p><p>Kiểu truyền</p><p>Tốc độ</p><p>Loại dây</p><p>mL /h ( mỗi bước tăng 1mL)</p><p>1 – 999mL/h</p><p>TOP – H</p><p>1 – 300mL/h</p><p>20giọt / mL</p><p>1 – 150mL/h</p><p>60 giọt/ mL</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p>giọt /phút ( mỗi bước tăng 1mL/h)</p><p>1 – 333 giọt/phút</p><p>TOP – H</p><p>1 – 100 giọt/phút</p><p>20giọt / mL</p><p>1 – 150 giọt/phút</p><p>60 giọt/ mL</p><p>Truyền nhỏ (mỗi bước tăng 0.1mL/h)</p><p>0.1 – 99.9 mL/h</p><p>TOP –H seri IV</p><p>Truyền nhanh</p><p>Đạt tốc độ tối đa tốc độ truyền</p><p>KVO</p><p>Tốc độ bình thường 1 – 10 mL/h</p><p>Tốc độ nhỏ 0.1 mL/h khi cài ở tốc độ nhỏ hơn 0.9mL/h</p><p>Giới hạn thể tích truyền</p><p>Tốc độ bình thường</p><p>1 – 9999 mL (mỗi bước tăng 1mL)</p><p>Tốc độ nhỏ</p><p>0.1 – 999.9 mL (mỗi bước tăng 0.1mL)</p><p>Tổng thể tích truyền</p><p>Tốc độ bình thường</p><p>1 – 9999 mL (mỗi bước tăng 1mL)</p><p>Tốc độ nhỏ</p><p>0 – 999.9 mL (mỗi bước tăng 0.1mL)</p><p>Độ chính xác</p><p>mL/h</p><p>±5%</p><p>Khi dùng dây TOP – H</p><p>±10%</p><p>Khi dùng dây 20giọt / mL hoặc 60 giọt/ mL</p><p>±5%</p><p>Khi dùng dây TOP –H seri IV khi cài tốc độ 1.0 –</p><p>99.9 mL/h</p><p>±10%</p><p>Khi dùng dây TOP –H seri IV khi cài tốc độ.0.1 –</p><p>0.9 mL/h</p><p>giọt /phút</p><p>±2%</p><p>Ở tốc độ ≥ 300 giọt/ phút</p><p>Phát hiện áp lực nghẽn</p><p><em>Có thể cài đặt ở 4 mức khi dùng bộ truyền dịch TOP-H</em></p><p>P1-3 : £ 150kPa (£ 1100mmHg ) P1-2 : £ 120kPa (£ 900mmHg ) P1-1 : £ 80kPa (£ 600mmHg ) P1-3 : £ 40kPa (£ 300mmHg )</p><p><em>Có thể cài đặt ở 2 mức khi dùng bộ truyền dịch 20 giọt/ml,60 giọt/ml</em></p><p>P2-1 : £ 150kPa (£ 1200mmHg ) P2-0 : £ 80kPa (£ 600mmHg )</p><p>Phát hiện bọt khí</p><p>Có 3 mức :</p><p>Ar0 : Mức cao.Phát hiện bọt khí có kích thước 50ml</p><p>Ar1 : Trung bình. Phát hiện bọt khí có kích thước 0.1ml -15 phút.</p><p>Ar2 : Mức thấp. Phát hiện bọt khí có kích thước 1ml -15 phút.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-04-20 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-04-20
290 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | ACCU-CHEK GUIDE MO MG/DL LA/APAC | ACCU-CHEK GUIDE MO MG/DL LA/APAC | Sanmina - SCI India PVT LTD, India | Ấn Độ | Roche Diabetes Care GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 1619048 | t | Hộp | false | 2021-03-10 | 2021-12-31 | <p>Máy đo Accu-Chek Guide và que thử Accu-Chek Guide được dùng để định lượng nồng độ đường trong máu mao mạch toàn phần mới lấy từ đầu ngón tay, lòng bàn tay, cẳng tay và bắp tay, để hỗ trợ theo dõi hiệu quả kiểm soát đường huyết.</p><p>Que thử Accu-Chek Guide và máy đo Accu-Chek Guide được dùng cho bệnh nhân đái tháo đường để tự xét nghiệm chẩn đoán in vitro.</p><p>Que thử Accu-Chek Guide và máy đo Accu-Chek Guide được dùng cho nhân viên y tế trong chẩn đoán in vitro tại các cơ sở y tế. Chỉ nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm máu tĩnh mạch, động mạch và máu của trẻ sơ sinh.</p><p>Hệ thống này không được sử dụng để chẩn đoán bệnh đái tháo đường, cũng như không để xét nghiệm các mẫu máu cuống rốn trẻ sơ sinh.&nbsp;</p><p>Thích hợp để tự xét nghiệm.</p><p>Hệ thống này bao gồm: Máy đo Accu-Chek Guide kèm pin, que thử Accu-Chek Guide* và dung dịch chứng Accu-Chek Guide*, thiết bị lấy máu Accu-Chek FastClix kèm 1 trụ 6 kim*.</p><p>* Một vài p</p> | <p>Gồm 1 máy đo (kèm pin) đơn vị đo mg/dL, tài liệu hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-03-10 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
291 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang C-Arm | Hệ thống X-quang C-arm | Oscar Classic | Genoray Co., Ltd | Hàn Quốc | Genoray Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021","2022"] | Công ty TNHH Thương mại & Thiết bị y tế Gia Vũ | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2467500000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-07 | 2022-04-07 | <p>Hệ thống X-quang C-arm</p><p>Model: Oscar Classic</p><p>Hãng sản xuất: Genoray Co.,Ltd.</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p> | <p>Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm:</p><ol><li>Máy phát tia </li><li>Bóng X-quang</li><li>Bộ chuẩn trực chùm tia</li><li>Cánh tay chữ C</li><li>Ống tăng sáng (IMAGE INTENSIFER 9”)</li><li>Máy ảnh CCD</li><li>Hệ thống màn hình</li><li>Trạm làm việc và phần mềm xử lý hình ảnh kỹ thuật số (Model: ZENIS)</li></ol><p><br></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại & Thiết bị y tế Gia Vũ | 2021-04-07 | Công ty TNHH Thương mại & Thiết bị y tế Gia Vũ | 2021-04-07
292 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | C43 | Centrel S.r.l | Italy | Centrel S.r.l | Italy |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Italy | Nhóm 3 |  |  | 650000000 | t | Cái | true | 2021-04-05 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY SOI CỔ TỬ CUNG</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: C43</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất máy chính: Centrel S.r.l.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ máy chính: Ý&nbsp;</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify"> <strong>Nguyên lý hoạt động:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng công nghệ tiên tiến với đi-ốt LED để chiếu sáng trường tác động bằng ánh sáng trắng</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2021-04-05 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2021-04-05
293 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy gây mê | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê kèm thở | Leon | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG | Đức | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 940000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;&nbsp;</p> | <p>Máy chính kèm máy thở với xe đẩy đồng bộ</p><p>Bình bốc hơi</p><p>Bộ dây thở kèm bóp bóng sử dụng nhiều lần&nbsp;</p><p>Mặt nạ gây mê sử dụng nhiều lần</p><p>Dây dẫn khí O2</p><p>Dây dẫn khí nén</p><p>Dây dẫn khí thải gây mê</p><p>Cảm biến ôxy dùng nhiều lần</p><p>Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-05-15
294 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy xét nghiệm sinh hoá tự động có ISE cobas c 311 (thuộc hệ thống cobas 4000) | cobas c 311 | Hitachi High-Technologies Corporation | Nhật Bản | Roche Diagnostics GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 2610000000 | t | Hệ thống | false | 2021-02-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Máy xét nghiệm sinh hoá tự động có ISE cobas c 311 với công suất 300 xét nghiệm sinh hoá/giờ, 450 xét nghiệm điện giải/giờ, cung cấp những tính năng vượt trội về sự tiện lợi, hiệu năng và tự tin cho những phòng xét nghiệm có lượng mẫu sinh hoá nhỏ và vừa.</span></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Danh mục xét nghiệm rộng với hơn 120 xét nghiệm sinh hoá thường quy, protein đặc hiệu, độc chất &amp; chất gây nghiện (DAT), thuốc theo dõi điều trị (TDM) và HbA1c máu toàn phần đáp ứng đầy đủ nhu cầu của phòng xét nghiệm.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Thời gian phản ứng xét nghiệm nhanh, chỉ từ 3-10 phút tuỳ loại xét nghiệm giúp phòng xét nghiệm có thể trả kết quả xét nghiệm sớm cho lâm sàng và bệnh nhân.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Hộp thuốc thử cobas c mang lại sự tiện lợi tối đa trong thao tác với tiêu hao tối thiểu, thuốc thử dạng lỏng sẵn sàng sử dụng và thời gian ổn định thuốc thử trên máy lên đến 84 ngày.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">42 vị trí giữ lạnh hộp thuốc thử cobas c và 3 vị trí cho xét nghiệm điện giải giúp thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cần thiết đồng thời giới hạn việc thay thuốc thử thường xuyên.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">108 vị trí mẫu truy cập ngẫu nhiên liên tục với cài đặt vị trí ưu tiên mẫu khẩn STAT linh hoạt, giúp xử lý nhanh chóng mẫu cấp cứu.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Kim hút mẫu phát hiện được cục máu đông, đảm bảo kết quả đáng tin cậy mà không làm gián đoạn quy trình làm việc.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Chỉ số huyết thanh cho từng xét nghiệm giúp đảm bảo toàn vẹn kết quả mà không phải kiểm tra thủ công.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">66 cóng đo dùng nhiều lần với công nghệ độc quyền trộn phản ứng bằng sóng siêu âm, loại bỏ nhiễm chéo.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Các chức năng bảo trì tự động, giúp kỹ thuật viên giảm bớt các thao tác thủ công.</span></li></ul> | <ol><li><span style="background-color: transparent;">Máy xét nghiệm sinh hoá và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Máy tính điều khiển Control Unit kèm màn hình, bàn phím, con chuột: 01 bộ</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Trạm kết nối dữ liệu cobas link: 01 cái</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Hoá chất chạy thử máy: 01 bộ</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Hệ thống lọc nước RO 50L/h: 01 hệ thống</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Bộ lưu điện UPS 3kVA: 01 bộ</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Máy in laser: 01 cái</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Bàn 65 x 60 x 160 cm: 01 cái</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Bảo hành: 12 tháng</span></li></ol> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-02-24 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
295 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh âm sâu ≤ -86 độ C | Tủ lạnh bảo quản âm sâu -40°C/ -86°C | ULUF P500GG | Arctiko A/S | Ba Lan | Arctiko A/S | Ba Lan | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 450000000 | t | Cái | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p>Tủ lạnh bảo quản âm sâu -40°C/ -86°C</p> | <p>Cấu hình cơ bản cho mỗi máy:</p><p>+ Thân tủ chính: 01 máy</p><p>+ Giá đỡ liền tủ có bánh xe: 01 cái</p><p>+ Màn hình cảm ứng 7 inch: 01 cái</p><p>+ Khay chứa mẫu: 04 cái</p><p>+ Máy nén khí: 01 cái</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+tiếng Việt: 01&nbsp;</p> | <p>Cho phép nâng cấp:</p><p>+ Hệ thống cảnh báo từ xa GSM và gửi tin nhắn SMS</p><p>+ Bộ ghi giải nhiêt độ hoạt đông</p> | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ sử dụng nhân làm lạnh: không chứa chất HCFC/CFC</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải nhiệt độ: trong khoảng từ -40 độ C đến -86 độ C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích: 500 lít</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị mầu cảm ứng 7 inch, hiển thị đầy đủ các thông số bao gồm cả nhiệt độ môi trường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng bộ điều khiển / loại đầu dò: V700/PT100</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ làm bằng thép không rỉ hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có tường bảo vệ cách điện dầy khoảng 120mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tường bảo vệ cách nhiệt làm bằng chất liệu Polyurethane</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng tấm cách nhiệt chân không VIP</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cửa có khoá an toàn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cổng kết nôi USB cho phép tải dữ liệu và nâng cấp phần mềm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ dữ liệu dạng logger.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có bộ đo nhiệt độ trong tủ và ngoài trời</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giữ liệu được tải xuống và lên bằng USB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo vệ bằng mật khẩu để bật / tắt thiết bị</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế 5 bánh xe, có khoá giúp việc cố định và di chuyển thuận tiện</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ (KWH/24H): khoảng 12.4</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn: ≤50dB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh:</p><p>+ Cảnh báo nhiệt độ quá ngưỡng</p><p>+ Khi nguồn điện không kết nối.</p><p>+ Cửa mở.</p><p>+ Cảm biến nhiệt độ lỗi</p><p>+ Pin thấp</p><p>+ Máy nén khí lỗi</p><p>+ Cho phép hiển thị cảnh báo dưới dạng văn bản, hình ảnh và âm thanh</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-20 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-20
296 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang C-Arm | Máy chụp chiếu X-Quang C-arm và phụ kiện kèm theo | Cios Connect | Siemens Healthcare GmbH | Đức | Siemens Healthcare GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Đức | Nhóm 1 |  |  | 4650000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-02 | 2021-07-31 | <p>Hệ thống chụp x-quang C-arm dùng cho phòng mổ</p> |  |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống cánh tay C</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chuẩn trực</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống máy tính</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phát/Ống phát tia X-quang</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ thu nhận ảnh</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy với 02 màn hình</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói phần mềm giảm liểu tia và quản lý bệnh nhân - CARE</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DICOM</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối DVI phụ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công tắc phát tia X</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áo chì chắn tia X </p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòng cổ chì chắn tia X</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ định vị laser</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-02-18 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-06-03
297 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện não | Máy điện não | Máy đo điện não video | Easy III | Cadwell Industries Inc. | Mỹ | Cadwell Industries Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1400000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-25 | 2022-05-25 | <p class="ql-align-justify"> Máy điện não Easy III có đầy đủ tính năng nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của bác sĩ trong chuẩn đoán điện não. Với độ chống nhiễu tốt, máy điện não Easy III sẽ phục vụ tốt cho việc khảo sát sóng điện não, giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh dễ dàng và nhanh chóng thông qua những chức năng phân tích tối ưu của phần mềm.&nbsp;&nbsp;</p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI | 2021-05-25 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI | 2021-05-25
298 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy phân tích sinh hóa (tích hợp khối điện giải) | AU480 (tích hợp khối điện giải) | Beckman Coulter Mishima K.K. | Nhật Bản | Beckman Coulter, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 3216100000 | t | Bộ | true | 2020-11-26 | 2021-12-30 | <p class="ql-align-justify"><strong>AU480</strong> không chỉ là máy phân tích sinh hóa lý tưởng cho các phòng xét nghiệm và bệnh viện mà còn là thiết bị phù hợp để thực hiện các xét nghiệm đặc biệt hoặc các xét nghiệm cấp cứu cho các cơ sở lớn. Với công suất đạt đến 400 xét nghiệm sinh hóa một giờ (đạt đến 800 với xét nghiệm nếu kèm điện giải), số lượng xét nghiệm chạy đồng thời lớn, thể tích hút mẫu phẩm nhỏ, thao tác vận hành đơn giản, hệ thống AU480 giúp nâng cao hiệu quả làm việc cho các phòng xét nghiệm khắp nơi trên thế giới.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Nhỏ gọn - tin cậy – kinh tế</strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống AU đã chứng tỏ tính tin cậy trong thời gian dài hoạt động nhờ việc thay thế linh kiện nhanh chóng và dễ dàng:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tối đa 3 bước, mỗi bước tối đa 60 giây cho mỗi loại (kim hút hóa chất, kim hút bệnh phẩm, que khuấy, xi lanh)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Video hướng dẫn bảo dưỡng trực tuyến</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 vị trí được giữ lạnh trên khay cấp cứu. Tính năng chạy mẫu cấp cứu chỉ với 1 thao tác nhấn nút STAT, cùng khả năng hiệu chuẩn và QC tự động</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cuvette làm bằng thủy tinh vĩnh cửu chất lượng cao giúp giảm thiểu chi phí tiêu hao</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lượng mẫu nhỏ với độ chính xác cao</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điện giải có độ ổn định dài và tuổi thọ cao; dễ dàng bảo trì (thay thế từng điện cực riêng biệt)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nạp đồng thời 80 mẫu, cho phép nạp mẫu liên tục khi đang vận hành</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-11-26 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-06-16
299 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh bảo quản máu - Blood Bank | Tủ lạnh bảo quản máu | BBR 1400 | Arctiko A/S | Ba Lan | Arctiko A/S | Ba Lan | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 440000000 | t | Cái | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p>Tủ lạnh bảo quản máu</p> | <p>+ Thân tủ chính: 01 máy</p><p>+ Màn hình: 01 cái</p><p>+ Khay chứa mẫu: 06 cái</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+tiếng Việt: 01&nbsp; bộ</p> |  | <p>-&nbsp;Tủ sử dụng làm lạnh dùng cho bảo quản máu</p><p>-&nbsp;Dải nhiệt độ: +4<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;Dung tích: 1.381<span style="color: rgb(51, 51, 51);"> lít</span></p><p>-&nbsp;Sử dụng bộ điều khiển G214 hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;Màn hình hiển thị cảm ứng 4.3inch, cho phép hiển thị các thông số của tủ</p><p>-&nbsp;Pin dự phòng cho hiển thị nhiệt độ và các thông số trong vòng 72 giờ</p><p>-&nbsp;Cửa tủ làm bằng chất liệu kính cho phép quan sát mẫu bên trong</p><p>-&nbsp;Tủ được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;Có tường bảo vệ cách điện dầy khoảng 60mm</p><p>-&nbsp;Tường bảo vệ cách nhiệt làm bằng chất liệu Polyurethane </p><p>-&nbsp;Cửa có khoá an toàn</p><p>-&nbsp;Có cổng kết nối UBS cho phép tải dữ liệu và nâng cấp phần mềm</p><p>-&nbsp;Tủ được làm lạnh hờ hệ thống R290</p><p>-&nbsp;Công nghệ làm lạnh theo công nghệ cưỡng bức khí</p><p>-&nbsp;Tủ có chức năng rã đông tự động</p><p>-&nbsp;Bộ nhớ dữ liệu dạng <span style="color: rgb(51, 51, 51);">logger.</span></p><p>-&nbsp;Công suất tiêu thụ (KWH/24H): ≤5.0</p><p>-&nbsp;Thiết kế 5 bánh xe, 03 bánh có khoá giúp việc cố định và di chuyển thuận tiện</p><p>-&nbsp;Tải trọng tối đa của khay chứa: 30kg</p><p>-&nbsp;Tủ cho phép chứa:</p><p>+ Túi máu theo ngăn kéo tiêu chuẩn: 600 túi</p><p>+ Túi máu theo ngăn kéo lớn nhất: 960 túi</p><p>-&nbsp;Chế độ cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh:</p><p>+ Cảnh báo nhiệt độ quá ngưỡng</p><p>+ Khi nguồn điện lỗi.</p><p>+ Cửa mở.</p><p>+ Đầu dò lỗi.</p><p>+ Pin thấp</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-20 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-20
300 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy gây mê | Máy gây mê kèm thở, có theo dõi khí mê | MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ CAO CẤP CÔNG NGHỆ TRỘN KHÍ ĐIỆN TỬ | Leon Plus | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG | Đức | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1400000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;&nbsp;</p> | <p>Máy chính kèm máy thở với xe đẩy đồng bộ</p> <p>Khối đo khí mê với cảm biến ôxy từ tính tích hợp trong máy chính</p> <p>Bình bốc hơi</p> <p>Bộ dây thở kèm bóp bóng sử dụng nhiều lần&nbsp;</p> <p>Mặt nạ gây mê sử dụng nhiều lần</p> <p>Dây dẫn khí O2</p> <p>Dây dẫn khí nén</p> <p>Dây dẫn khí thải gây mê</p> <p>Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần</p> <p>Bộ dây trích khí lấy mẫu đo khí mê</p> <p>Bẫy nước bảo vệ mô đun khí mê</p> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt</p> |  | <p>&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-05-15
301 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang C-Arm | Máy chụp chiếu X-Quang C-arm và phụ kiện kèm theo | Cios Fusion | Siemens Healthcare GmbH | Đức | Siemens Healthcare GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Đức | Nhóm 1 |  |  | 6800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-11 | 2021-07-31 | <p>Hệ thống chụp x-quang C-arm dùng cho phòng mổ</p> |  |  | <p>Cánh tay chữ C </p><p>Hệ thống chuẩn trực</p><p>Tủ phát cao tần</p><p>Bóng X-quang</p><p>Tấm thu ảnh dạng phẳng 20x20 cm</p><p>Xe đẩy màn hình</p><p>Màn hình màu, độ phân giải cao TFT 19" </p><p>Hệ thống lưu trữ, thu nhận và xử lý hình ảnh</p><p>Chương trình CARE tối ưu hóa liều tia</p><p>Bộ định vị laser tích hợp trên tấm nhận ảnh phẳng </p><p>DICOM</p><p>Máy in nhiệt </p><p>Áo chì chắn tia X</p><p>Vòng cổ chì chắn tia X</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-01-04 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-06-03
302 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Máy sinh hiển vi khám mắt (không có camera) | BI900 | Haag Streit AG | Thụy Sĩ | Haag Streit AG | Thụy Sĩ | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An |  | Nhóm 3 |  |  | 542860000 | t | Chiếc | false | 2021-05-05 | 2021-08-05 | <p><strong>Máy sinh hiển vi khám mắt </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model BI 900</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sx: Haag-Streit AG</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Thụy Sỹ</p> | <p>- Máy chính sinh hiển vi với bộ quang học 02 độ phóng đại, có nút chụp ảnh trên thân máy: 01 Chiếc</p><p>- Phần mềm chính hãng quản lý và lưu trữ hình ảnh từ sinh hiển vi: 01 bộ</p><p>- Giá đỡ tỳ cằm cho bệnh nhân: 01 Chiếc</p><p>- Nguồn sinh hiển vi gắn sẵn trên máy: 01 Bộ</p><p>- Bộ máy tính lưu trữ hình ảnh chụp từ camera: bao gồm: cây máy tính, màn hình máy tính LCD và phụ kiện chuẩn đi theo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;( chuột, bàn phím…) </p><p>- Chân bàn chính hãng: 01 cái</p><p>-&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ</p> |  | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Hệ quang học</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Máy sinh hiển vi với độ phóng đại 2 mức: 10x và 16x</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Hệ quang học nổi với góc hội tụ 13°</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Thị kính: 10x&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Dải điều chỉnh:&nbsp;từ +6D đến - 6D diop</p><p class="ql-align-justify"><strong>2. Nguồn sáng</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng dạng LED</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng của đèn khe với dải quang phổ </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Độ rộng khe: 0 ~ 14mm </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Độ dài khe: 1 ~ 14mm </p><p><strong>3. Bộ lọc</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc vàng để tăng độ tương phản</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc sáng đèn khe: Huỳnh quang (Blue), Red-free (Xanh lá cây), xám</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc huỳnh quang quang ( Blue) cho ánh sáng nền</p><p><strong>4. Phạm vi di chuyển: </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Trước/ sau:&nbsp;100mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Trái/phải: 100mm</p><p>- Lên /xuống :&nbsp;30mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2020-12-21 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-05-05
303 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy kéo lam và nhuộm mẫu | ADVIA Autoslide | ADVIA Autoslide | HORIBA ABX SAS | Pháp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 1 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-21 | 2020-11-21 | <p>MÁY KÉO VÀ NHUỘM LAM TỰ ĐỘNG</p> | <ul> <li>Máy chính: 01 máy</li> <li>Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</li> <li>Băng mực: 01 chiếc</li> <li>Băng phết: 01 chiếc</li> <li>Lam kính: 01 hộp</li> <li>Bộ hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ</li> <li>01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-21 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-21
304 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy gây mê | Máy gây mê dùng trong phòng cộng hưởng từ | Máy gây mê kèm thở dùng cho phòng cộng hưởng từ | Leon MRI | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG | Đức | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2200000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | <p>Máy chính kèm máy thở với xe đẩy đồng bộ</p> <p>Bình bốc hơi</p> <p>Bộ dây thở kèm bóp bóng sử dụng nhiều lần&nbsp;</p> <p>Mặt nạ gây mê sử dụng nhiều lần</p> <p>Dây dẫn khí O2</p> <p>Dây dẫn khí nén</p> <p>Dây dẫn khí thải gây mê</p> <p>Cảm biến ôxy dùng nhiều lần</p> <p>Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần</p> | <p>Mô đun theo dõi khí mê (Chọn thêm)</p> | <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-05-15
305 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo nhãn áp | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc cầm tay Tonocare | 2418-P2000 | Keeler Limited | Anh | Keeler Limited | Anh |  | Công ty TNHH Y tế Nam Hà Nội |  | Nhóm 3 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-07 | 2021-06-30 | <p>Thiết bị mới 100%</p> | <p>- Máy chính: 01 cái</p><p>- Trạm sạc (giá đỡ): 01 cái</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Y tế Nam Hà Nội | 2021-03-01 | Công ty TNHH Y tế Nam Hà Nội | 2021-03-09
306 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Elite 5 | Elite 5 | Erba Lachema S.R.O | Séc | Erba Lachema S.R.O | Séc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương |  | Nhóm null |  |  | 1050000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-25 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy xét nghiệm huyết học tự động 26 thông số</strong></p><p>Model: <strong>Elite 5</strong></p><p>Hãng SX: Erba Lachema S.R.O – CH Séc &nbsp;Xuất xứ: Séc /Hungary</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, máy mới 100% chưa qua sử dụng.</p><p><br></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy xét nghiệm chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện sử dụng:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy tính ( bao gồm CPU, bàn phím, chuột điều khiển): Chipset Intel, Pentium, Ram 4GB, HHD 500GB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 màn hình LCD 19.5 inch</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 máy in laser đen trắng 12 trang/ phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng mẫu </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Can đựng nước cất, nước thải: </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lọ đựng thuốc thử </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lọ đựng thuốc thử</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cốc đựng mẫu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cầu chì dự phòng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử đụng: tiếng Anh + tiếng Việt</p> | [7 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2021-05-25 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2021-05-25
307 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh bảo quản máu - Blood Bank | Tủ lạnh bảo quản máu | BBR 700 | Arctiko A/S | Ba Lan | Arctiko A/S | Ba Lan | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Cái | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p>Tủ lạnh bảo quản máu</p> | <p>+ Thân tủ chính: 01 máy</p><p>+ Màn hình: 01 cái</p><p>+ Máy nén khí: 01 cái</p><p>+ Bộ ghi nhiệt độ: 01 bộ</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ chuyên dụng dùng cho bảo quản và lưu trữ máu.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích: 628<span style="color: rgb(51, 51, 51);"> lít </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị cảm ứng 4.3inch, cho phép hiển thị các thông số của tủ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ bảo quản: +4<sup>0</sup>C </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ làm lạnh theo công nghệ cưỡng bức khí</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ dữ liệu dạng <span style="color: rgb(51, 51, 51);">logger</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tường bảo vệ cách điện dầy khoảng 60mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tường bảo vệ cách nhiệt làm bằng chất liệu Polyurethane hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cửa làm bằng kính có thể quan sát bên trong</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế 4 bánh xe, có khoá giúp việc cố định và di chuyển thuận tiện</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ được làm lạnh hờ hệ thống R290</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ (KWH/24H): ≤6.0</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin dự phòng cho hiển thị nhiệt độ và các thông số trong vòng 72 giờ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh:</p><p> + Cảnh báo nhiệt độ quá ngưỡng</p><p> + Khi nguồn lỗi</p><p> + Cửa mở.</p><p> + Cảm biến nhiệt độ lỗi</p><p> + Hệ thống bị lỗi.</p><p> + Máy nén khí lỗi</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Pin dự phòng thấp</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-20 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-20
308 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo khúc xạ | Máy chiếu thị lực đèn LED | CP-500 | Rexxam Co., Ltd. | Nhật Bản | Rexxam Co., Ltd. | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 65000000 | t | Chiếc | false | 2021-05-05 | 2021-08-05 | <p><strong>Máy chiếu thị lực đèn LED</strong></p><p><strong>Model&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: CP-500</strong></p><p>- Hãng sản xuất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Towa</p><p>- Nước sản xuất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Nhật Bản</p><p>&nbsp;</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 màn chiếu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 điều khiển từ xa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bảng kiểm tra tỷ lệ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ tài liệu HDSD Anh + Việt</p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiết kiệm năng lượng bằng cách tự động tắt sau 5 phút không sử dụng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng bảng&nbsp;: 50 bảng, 38 mask</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ chuyển các bảng 0.3 giây</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình: 2 loại (48 kiểu lựa chọn bảng hoặc mask được lưu giữ)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc quay: ±10<sup>o</sup></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng cách chiếu: 2-7m</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phóng đại: 30 lần ở khoảng cách 5m</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích cỡ chiếu: 335x222mm ở khoảng cách 5m</p><p>Kích cỡ: 248x336x234 mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2020-12-19 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-05-05
309 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa kèm phụ kiện đồng bộ KENZA 240 TX | KENZA 240 TX | Biolabo SAS/Pháp | Pháp | Biolabo SAS/Pháp | Pháp | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT |  | Nhóm 3 |  |  | 845000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <ul> <li>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động, công suất&nbsp;240 test/h</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | 2020-11-12 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | 2020-11-12
310 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang C-Arm | Máy chụp chiếu X-Quang C-arm và phụ kiện kèm theo | Cios Connect | Siemens Healthcare GmbH | Đức | Siemens Healthcare GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Đức | Nhóm 1 |  |  | 4650000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-02 | 2021-07-31 | <p>Hệ thống chụp x-quang C-arm dùng cho phòng mổ</p> |  |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống cánh tay C</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chuẩn trực</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống máy tính</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phát/Ống phát tia X-quang</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ thu nhận ảnh</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy với 02 màn hình</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói phần mềm giảm liểu tia và quản lý bệnh nhân - CARE</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DICOM</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối DVI phụ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công tắc phát tia X</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áo chì chắn tia X </p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòng cổ chì chắn tia X</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ định vị laser</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-01-04 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-06-03
311 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa | AU480 | Beckman Coulter Mishima K.K. | Nhật Bản | Beckman Coulter, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 2744500000 | t | Bộ | true | 2020-11-26 | 2021-12-30 | <p class="ql-align-justify"><strong>AU480</strong> không chỉ là máy phân tích sinh hóa lý tưởng cho các phòng xét nghiệm và bệnh viện mà còn là thiết bị phù hợp để thực hiện các xét nghiệm đặc biệt hoặc các xét nghiệm cấp cứu cho các cơ sở lớn. Với công suất đạt đến 400 xét nghiệm sinh hóa một giờ, số lượng xét nghiệm chạy đồng thời lớn, thể tích hút mẫu phẩm nhỏ, thao tác vận hành đơn giản, hệ thống AU480 giúp nâng cao hiệu quả làm việc cho các phòng xét nghiệm khắp nơi trên thế giới.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Nhỏ gọn - tin cậy – kinh tế</strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện đồ họa trực quan, đồng bộ với các máy khác trong dòng AU</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống AU đã chứng tỏ tính tin cậy trong thời gian dài hoạt động nhờ việc thay thế linh kiện nhanh chóng và dễ dàng:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tối đa 3 bước, mỗi bước tối đa 60 giây cho mỗi loại (kim hút hóa chất, kim hút bệnh phẩm, que khuấy, xi lanh)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Video hướng dẫn bảo dưỡng trực tuyến</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 vị trí được giữ lạnh trên khay cấp cứu. Tính năng chạy mẫu cấp cứu chỉ với 1 thao tác nhấn nút STAT, cùng khả năng hiệu chuẩn và QC tự động</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cuvette làm bằng thủy tinh vĩnh cửu chất lượng cao giúp giảm thiểu chi phí tiêu hao</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lượng mẫu nhỏ với độ chính xác cao</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nạp đồng thời 80 mẫu, cho phép nạp mẫu liên tục khi đang vận hành</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-11-26 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-06-16
312 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Bộ ống dây hút rửa dùng cho máy Phaco CV-7000 / I/A Tube | 18235-7511 | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 9820000 | t | Cái | true | 2021-04-07 | 2021-06-30 | <p>Bộ ống dây hút rửa dùng cho máy Phaco CV-7000 / I/A Tube</p> | <p>Bộ ống dây hút rửa dùng cho máy Phaco CV-7000 / I/A Tube</p> |  | <p>Bộ ống dây hút rửa dùng cho máy Phaco CV-7000 / I/A Tube</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-04-07
313 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy đốt khối u | Máy đốt khối u bằng sóng cao tần | Hệ thống đốt khối u bằng sóng cao tần | VIVA RF System (VRS01) | STARmed Co., Ltd | Hàn Quốc | STARmed Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH thiết bị y tế Tất Thành |  | Nhóm 4 |  |  | 1886000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-20 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify"><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các chế độ hoạt động:</strong></p><p>Chế độ tự đông (Auto Mode)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động cài đặt năng lượng đầu ra</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng đầu ra trong khoảng 5 – 200W, nó tăng 5W mỗi phút (0.08W/giây) cho đến khi đạt giá trị thích hợp lần đầu tiên, sau đó việc đẩy sóng cao tần được điều khiển thông qua trở kháng dựa vào các thuật toán</p><p>Chế độ liên tục</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng được đẩy ra liên tục</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sóng vô tuyến được tạo ra liên tục. Chế độ lý tưởng cho tuyến giáp, u xương, và việc phẫu thuật cắt bỏ theo đường</p><p>Chế độ nhiệt độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ thích hợp được giữ liên tục</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sóng RF được điều chỉnh tự động để duy trì và luôn đạt nhiệt độ thích hợp</p> | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy phát chính: 01 chiếc</p><ul><li>Bàn đạp chân đơn: 01 cái</li><li>Dây nguồn: 01 bộ</li><li>Bơm nhu động VIVA: 01 cái</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ</li><li>Kim đốt kèm theo</li></ul> |  | <p class="ql-align-justify"><em><u>Thông số kỹ thuật</u></em></p><p>Năng lượng </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vùng điện áp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 100 – 230 VAC –</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cầu chì: F5 AH 250V</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số năng lượng&nbsp;: 50/60 Hz</p><p>Trở kháng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vùng: 10 – 800 ohms</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải&nbsp;: 1 ohm</p><p>Sóng radio (cao tần)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Watts&nbsp;: 0 -200 watts&nbsp;lớn nhất ở 50 ohm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số&nbsp;&nbsp;: 480 kHz ± 10%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian phát&nbsp;&nbsp;: lớn nhất 30 phút</p><p>Nhiệt độ phẫu thuật</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vùng&nbsp;: 5<sup>0</sup>C – 95<sup>0</sup>C</p><p>Môi trường hoạt động:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ phòng, (khô, thoáng) : 15<sup>0</sup>C – 40<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm&nbsp;: 15 – 80%, không có hiện tượng ngưng tụ hơi nước</p><p>Áp suất không khí&nbsp;&nbsp;: 700 – 1060 kPa</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị y tế Tất Thành | 2021-04-20 | Công ty TNHH thiết bị y tế Tất Thành | 2021-04-20
314 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | CARDIO MESENGER SMART | CARDIO MESENGER SMART | Biotronik SE & Co. KG | Đức | Biotronik SE & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU | Đức | Nhóm 3 |  |  | 75000000 | t | Cái | true | 2021-07-01 | 2022-06-30 | <p class="ql-align-justify">Đây là loại máy điện thoại di động chuyên dụng để có thể liên lạc với các máy phá rung và máy tạo nhịp với –T trong tên..</p><p>Máy sẽ truyền các thông tin nhận được từ máy cấy trong người qua mạng diện thoại di động GSM GPRS/ GSM EDGE/UMTS WCDMA&nbsp;về trung tâm theo dõi ở CHLB Đức. Tại đây các thông tin sẽ được dùng để tạo ra một báo cáo cho chuyên viên theo dõi của Công ty Tâm Thu.&nbsp;</p> | <p class="ql-align-justify">Đây là loại máy điện thoại di động chuyên dụng để có thể liên lạc với các máy phá rung và máy tạo nhịp với –T trong tên..</p><p>Máy sẽ truyền các thông tin nhận được từ máy cấy trong người qua mạng diện thoại di động GSM GPRS/ GSM EDGE/UMTS WCDMA&nbsp;về trung tâm theo dõi ở CHLB Đức. Tại đây các thông tin sẽ được dùng để tạo ra một báo cáo cho chuyên viên theo dõi của Công ty Tâm Thu.&nbsp;</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU | 2021-02-19 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU | 2021-06-22
315 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Bục tựa lưng người bệnh nhỏ (Sắt) | PN-BL2 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 880000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>Bục tựa lưng người bệnh nhỏ (Sắt)</p> | <p>- khung sắt sơn tĩnh điện</p><p>- KT :60x54x66cm; Lưng:60x53 cm ; Gối: 20x40 cm</p> |  | <p>- khung sắt sơn tĩnh điện</p><p>- KT :60x54x66cm; Lưng:60x53 cm ; Gối: 20x40 cm</p><p>- Gòn ép bọc lưới, để trên giường ,tăng cao thấp theo ý muốn .&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
316 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | ALGINATE CHROMATIC- VẬT LIỆU LẤY DẤU CHỈ ĐỊNH MÀU | Hygedent inc-PRC | American Hygienics Co. | Mỹ | American Hygienics Co. | Mỹ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm null |  |  | 160000 | t | Gói | false | 2020-12-09 | 2020-12-31 | <p>Hướng dẫn sử dụng chất lấy dấu Alginate Chromatic- sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE, FDA, … được sử dụng tại các thị trường Mỹ, Nhật và châu âu – Nay đã có mặt tại Việt Nam.</p><p>1. Pha bột với nước đánh mịn, đưa lên khay lấy dấu (thời gian chỉ định NSX đánh mịn là 30 giây, sau đó đưa lên khay lấy dấu trong vòng 01 phút). Lúc này hỗn hợp Alginate và nước sau khi trộn kết hợp sẽ chuyển sang #màu_hồng.</p><p>2. Để vào miệng lấy dấu cho đến khi hỗn hợp Alginate chuyển sang&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/hashtag/m%C3%A0u_tr%E1%BA%AFng_h%E1%BB%93ng?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZUaWMudFCYj3ooVw14EV6PKAuLbpR-jadKH87b6cUPxO4tnz_eFrMg9GrB9PUQAktNRUUCSXLIP7B9dAUh2sSM3EelFHZN4N9ZkRffQ3O2G9QCmamlBMiafWxnnjcAdqCKwqMTGFJkTI4txcfv4MawRSK0m-sk9eaipHan0SY3B1-X__ZsQwbS-kcj2gksLl_8&amp;__tn__=*NK*F" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 0);">#màu_trắng_hồng</a>&nbsp;(thời gian chỉ định NSX là 01 phút). Lúc này độ ổn định 100% không hút nước, không biến động mẫu, lấy dấu chính xác như silicon.</p><p>3. Lấy ra khỏi miệng và đợi khi Alginate chuyển hoàn toàn trở lại&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/hashtag/m%C3%A0u_h%E1%BB%93ng?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZUaWMudFCYj3ooVw14EV6PKAuLbpR-jadKH87b6cUPxO4tnz_eFrMg9GrB9PUQAktNRUUCSXLIP7B9dAUh2sSM3EelFHZN4N9ZkRffQ3O2G9QCmamlBMiafWxnnjcAdqCKwqMTGFJkTI4txcfv4MawRSK0m-sk9eaipHan0SY3B1-X__ZsQwbS-kcj2gksLl_8&amp;__tn__=*NK*F" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 0);">#MÀU_HỒNG&nbsp;là màu chỉ định đổ mẫu thạch cao.</a></p><p>Cách bảo quản: gói Alginate sau khi đã mở sẽ bỏ vào hộp kín có nắp đậy và đặt nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30 độ C.</p> | <p>1. Pha bột với nước đánh mịn, đưa lên khay lấy dấu (thời gian chỉ định NSX đánh mịn là 30 giây, sau đó đưa lên khay lấy dấu trong vòng 01 phút). Lúc này hỗn hợp Alginate và nước sau khi trộn kết hợp sẽ chuyển sang #màu_hồng.</p><p>2. Để vào miệng lấy dấu cho đến khi hỗn hợp Alginate chuyển sang&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/hashtag/m%C3%A0u_tr%E1%BA%AFng_h%E1%BB%93ng?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZUaWMudFCYj3ooVw14EV6PKAuLbpR-jadKH87b6cUPxO4tnz_eFrMg9GrB9PUQAktNRUUCSXLIP7B9dAUh2sSM3EelFHZN4N9ZkRffQ3O2G9QCmamlBMiafWxnnjcAdqCKwqMTGFJkTI4txcfv4MawRSK0m-sk9eaipHan0SY3B1-X__ZsQwbS-kcj2gksLl_8&amp;__tn__=*NK*F" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 0);">#màu_trắng_hồng</a>&nbsp;(thời gian chỉ định NSX là 01 phút). Lúc này độ ổn định 100% không hút nước, không biến động mẫu, lấy dấu chính xác như silicon.</p><p>3. Lấy ra khỏi miệng và đợi khi Alginate chuyển hoàn toàn trở lại&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/hashtag/m%C3%A0u_h%E1%BB%93ng?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZUaWMudFCYj3ooVw14EV6PKAuLbpR-jadKH87b6cUPxO4tnz_eFrMg9GrB9PUQAktNRUUCSXLIP7B9dAUh2sSM3EelFHZN4N9ZkRffQ3O2G9QCmamlBMiafWxnnjcAdqCKwqMTGFJkTI4txcfv4MawRSK0m-sk9eaipHan0SY3B1-X__ZsQwbS-kcj2gksLl_8&amp;__tn__=*NK*F" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 0);">#MÀU_HỒNG&nbsp;là màu chỉ định đổ mẫu thạch cao.</a></p> |  | <p>CHẤT LẤY DẤU ALGINATE HYGEDENT CHROMATIC</p><p>Alginate Chromatic sản xuất theo công thức của Mỹ đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485, FDA, CE, JPA... với các ưu điểm</p><p>Hạt độn cực mịn </p><p>02 lần chỉ thị màu: lần 1 đưa vào miệng( màu hồng nhạt) và lần 2 chỉ định thời điểm đổ mẫu (màu hồng đậm). Lúc này, độ ổn định 100% không hút nước, không biến động mẫu. Lấy dấu chính xác giống silicone </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-09 | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-31
317 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Nạng tựa nách lớn - inox | PN53IL | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 320000 | t | Cây | true | 2021-05-05 | 2022-12-31 | <p>Nạng tựa nách lớn - inox</p> | <p>Nạng tựa nách lớn - inox</p><p>- Tăng 110 – 125cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Dùng chống khi đi, tựa nách</p><p>- Có chỉnh cao - thấp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> |  | <p>- Chất liệu: inox dày ≥1.2 ly</p><p>- Thay đổi được chiều cao 110 – 125cm (+/- sai số 5%).</p><p>- Tay cầm tăng giảm cao thấp</p><p>- Nạng tựa nách, có chống tay.</p><p>- Cao su chống trượt</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05
318 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo | Acuson S1000 | Siemens Medical Solutions USA Inc. | Mỹ | Siemens Medical Solutions USA Inc. | Mỹ | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 5300000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-11 | 2021-07-31 | <p>Máy siêu âm chẩn đoán dùng siêu âm tổng quát sản phụ khoa tim mạch, xương khớp...</p> |  |  | <p><strong>Màn hình cảm ứng: </strong></p> <p>- Kích thước: 12,1 inches</p> <p>- Hỗ trợ 2 cổng cắm USB trên màn hình cảm ứng</p> <p><strong>Màn hình chính</strong></p> <p>- Màn hình LCD 21,5 inch</p> <p>- Góc quan sát: 178º</p> <p><strong>Cổng đầu dò </strong></p> <p>- Hỗ trợ 03 cổng đầu dò hoạt động đồng thời</p> <p>- Đầu kết nối dạng micro-pinless giúp giảm tín hiệu nhiễu</p> <p>- Giá đỡ đầu dò 6 giá đỡ</p> <p>- Lưu trữ xấp xỉ 606350 ảnh đen/trắng và màu</p> <p>- Hỗ trợ xuất dữ liệu ra qua cổng USB dạng DICOM hoặc AVI/JPEG</p> <p>- Kết nối mạng WLAN/ Wireless</p> <p><strong>Các chế độ siêu âm:</strong></p> <p>- Chế độ 2D và hòa âm mô THI</p> <p>- Doppler màu (CDV)</p> <p>- Doppler năng lượng (CDE)</p> <p>- M mode màu với THI</p> <p>- M mode giải phẫu (siêu âm tim)</p> <p>- M mode với Doppler màu</p> <p>- Doppler xung PW</p> <p>- Doppler liên tục CW</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-01-04 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-06-03
319 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ kẹp Tai Mũi Họng (kẹp khuỷu tay) | 27-626-17 | Amnotec International Medical GmbH | Đức | Amnotec International Medical GmbH | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Đức | Nhóm 3 |  |  | 20000000 | t | Cái | true | 2021-05-05 | 2021-12-31 | <p> <strong>Dụng cụ kẹp TMH (kẹp khuỷu tay)</strong></p><p><strong>Code: 27-626-17</strong></p><p><strong>Hãng: Amnotec – Đức</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Đức</strong></p><p> </p> | <p><strong>Code: 27-626-17</strong></p> |  | <p><strong>Dụng cụ kẹp TMH (kẹp khuỷu tay)</strong></p><p><strong>Code: 27-626-17</strong></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-05 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-05
320 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo | ACUSON Juniper | Siemens Healthineers Ltd. | Hàn Quốc | Siemens Medical Solutions USA, Inc | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 3800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-13 | 2021-07-31 | <p>Máy siêu âm màu&nbsp;tổng quát dùng cho siêu âm tim mạch, ổ bụng, sản phụ khoa, đàn hồi mô định lượng....</p> |  |  | <p><em><strong>Hệ thống:</strong></em></p> <p>- Mật độ dòng 2D-mode: 512 dòng</p> <p>- Bảng điều khiển nổi cho phép điều chỉnh linh hoạt, mang lại sự thoải mái cho người vận hành ở tư thế đứng và ngồi</p> <p>- Hệ thống chiếu sáng nền cho bảng điều khiển với 3 chế độ tắt/trắng/xanh dương (Không sử dụng/sẵn sàng/đã kích hoạt)</p> <p>- Bàn phím kỹ thuật số và bàn phím dạng kéo</p> <p>- Khởi động nhanh hệ thống: từ lúc tắt máy, khoảng 90 giây</p> <p>- Khớp xoay trái/phải: ± 90 độ</p> <p>- Thiết kế nút điều khiển bằng xúc giác thuận tiện</p> <p>- Biểu tượng và tính năng đánh dấu cơ thể trực quan thông minh</p> <p>- Lựa chọn nhanh với các quy trình</p> <p>- Màn hình phẳng tinh thể lỏng (LCD) với chiếu sáng nền bằng LED và công nghệ IPS góc rộng (chuyển đổi trong mặt phẳng)</p> <p>- Kích thước màn hình:&nbsp; 21,5 inch, độ phân giải&nbsp; Full HD</p> <p>- Màn hình LCD cảm ứng 13,3 inch</p> <p>- Độ phân giải màn hình cảm ứng: 1920 × 1080</p> <p><em><strong>Lưu trữ:</strong></em></p> <p>- Cổng đầu dò: hỗ trợ 5 cổng đầu dò</p> <p>- Lựa chọn cổng đầu dò điện tử</p> <p>- 7 giá treo đầu dò hỗ trợ tất cả các loại đầu dò và chỗ chứa chai gel</p> <p>- Tích hợp bộ làm ấm Gel</p> <p>- Cho phép lưu trữ các thăm khám bệnh nhân bao gồm hình ảnh, clip, báo cáo và phép đo</p> <p>- Dung lượng lưu trữ ảnh 300000 ảnh nén</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-12-28 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-06-03
321 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | Máy đo thính lực sàng lọc | GSI 18 | Grason-Stadler, Inc. | Mỹ | Grason-Stadler, Inc. | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 138500000 | t | Bộ | true | 2021-04-15 | 2022-04-15 | <p>Máy đo thính lực sàng lọc</p> | <p>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>Trong đó bao gồm: </p><p>+ Chụp tai đường khí: 01 cái</p><p>+ Cặp đựng: 01 cái</p><p>+ Giấy ghi kết quả thính lực đồ: 01 quyển</p><p>+ Hướng dẫn sử dụng: 01 quyển</p><p>+ Bộ nguồn: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2021-04-15 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2021-05-15
322 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy định nhóm máu tự động | Máy phân tích nhóm máu tự động | ERYTRA EFLEXIS | Diagnostic Grifols, S.A. | Tây Ban Nha | Diagnostic Grifols, S.A. | Tây Ban Nha |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Tây Ban Nha | Nhóm 1 |  |  | 3159500000 | t | Bộ | true | 2020-11-26 | 2021-12-30 | <p class="ql-align-justify">Erytra Eflexis<strong> là thiết bị tự động hoàn toàn cỡ vừa, thực hiện xét nghiệm hòa hợp trước khi truyền máu. Hệ thống sử dụng công nghệ DG Gel với thiết kế nhỏ gọn, thông minh đáp ứng hoạt động trực quan.</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoạt động linh hoạt giúp tối ưu hóa phòng xét nghiệm:</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hai trong một - Hai cách cấu hình trong cùng một thiết bị theo khả năng nạp mẫu bằng cách thay đổi khay đựng mẫu và hóa chất, tự động nhận diện bởi hệ thống. </strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sức chứa mẫu và hoá chất lớn đối với một thiết bị cỡ vừa, tùy thuộc vào cách cấu hình của hệ thống. </strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quản lý buồng ủ linh hoạt tùy thuộc vào loại xét nghiệm</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nạp mẫu và hóa chất liên tục</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quản lý DG Gel Card - Sức chứa lớn lên tới 1600 tests:</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng nạp DG Gel Card trực tiếp lên các khay đựng trong các ngăn của hệ thống</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhận diện nhanh chóng</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nạp số lượng lớn card và quản lý DG Card 8 giếng</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Buồng ủ và ly tâm linh động</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Camera CCD đa chức năng với độ phân giải cao&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-11-26 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-06-16
323 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang nhũ ảnh | Hệ thống X-quang chụp vú (kỹ thuật số) | DMX-600 | Genoray Co., Ltd | Hàn Quốc | Genoray Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021","2022"] | Công ty TNHH Thương mại & Thiết bị y tế Gia Vũ | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 4515000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-07 | 2022-04-07 | <p>Hệ thống X-quang chụp vú (kỹ thuật số)</p><p>Model: DMX-600</p><p>Hãng sản xuất: Genoray Co.,Ltd.</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p> | <p>Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy phát và bảng điều khiển</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống AEC</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống máy chính đã bao gồm:</p><p class="ql-align-justify"> ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng phát tia X-quang</p><p class="ql-align-justify"> ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cột đỡ cánh tay chữ C</p><p class="ql-align-justify"> ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống ép</p><p class="ql-align-justify"> ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ chuẩn trực&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"> ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưới và Bucky&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm nhận ảnh kỹ thuật số</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm thu nhận và xử lý ảnh</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trạm điều khiển</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn bàn ép&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công tắc chụp bằng tay&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công tắc chân để ép&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Acryl chì (Pb Acryl plate)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn ép Biopsy&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại & Thiết bị y tế Gia Vũ | 2021-04-07 | Công ty TNHH Thương mại & Thiết bị y tế Gia Vũ | 2021-04-07
324 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | ACCU-CHEK GUIDE MO MMOL/L LA/APAC | ACCU-CHEK GUIDE MO MMOL/L LA/APAC | Sanmina Corporation | Mỹ | Roche Diabetes Care GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1619048 | t | Thùng | false | 2021-03-10 | 2021-12-31 | <p>Máy đo Accu-Chek Guide và que thử Accu-Chek Guide được dùng để định lượng nồng độ đường trong máu mao mạch toàn phần mới lấy từ đầu ngón tay, lòng bàn tay, cẳng tay và bắp tay, để hỗ trợ theo dõi hiệu quả kiểm soát đường huyết.</p><p>Que thử Accu-Chek Guide và máy đo Accu-Chek Guide được dùng cho bệnh nhân đái tháo đường để tự xét nghiệm chẩn đoán in vitro.</p><p>Que thử Accu-Chek Guide và máy đo Accu-Chek Guide được dùng cho nhân viên y tế trong chẩn đoán in vitro tại các cơ sở y tế. Chỉ nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm máu tĩnh mạch, động mạch và máu của trẻ sơ sinh.</p><p>Hệ thống này không được sử dụng để chẩn đoán bệnh đái tháo đường, cũng như không để xét nghiệm các mẫu máu cuống rốn trẻ sơ sinh.&nbsp;</p><p>Thích hợp để tự xét nghiệm.</p><p>Hệ thống này bao gồm: Máy đo Accu-Chek Guide kèm pin, que thử Accu-Chek Guide* và dung dịch chứng Accu-Chek Guide*, thiết bị lấy máu Accu-Chek FastClix kèm 1 trụ 6 kim*.</p><p>* Một vài phụ kiện không đi kèm theo máy. Các thành phần này được mua riêng.</p> | <p>Gồm 1 máy đo (kèm pin) đơn vị đo mmol/L, tài liệu hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-03-10 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
325 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | H580 | H580 | Erba Lachema S.R.O | Trung Quốc | Erba Lachema S.R.O | Séc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương |  | Nhóm null |  |  | 735000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-25 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy xét nghiệm huyết học tự động 29 thông số</strong></p><p>Model: <strong>H580</strong></p><p>Hãng SX: Erba Lachema S.R.O – CH Séc &nbsp;Xuất xứ: Trung Quốc</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, máy mới 100% chưa qua sử dụng.</p><p><br></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 máy xét nghiệm chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo, 02 cuộn giấy in nhiệt </p><p>Hóa chất: 01 như trong catalogue máy</p> | [7 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2021-05-25 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2021-05-25
326 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo | ACUSON NX3 | Siemens Healthineers Ltd. | Hàn Quốc | Siemens Medical Solutions USA, Inc | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-07-31 | <p>Máy siêu âm dùng cho thăm khám sản phụ kho, tim mạch, tuyến giáp....</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">- Màn hình cảm ứng: 10,4 inch</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">- Đèn nền chiếu sáng bàn phím</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">- Bàn phím QWERTY hỗ trợ nhập dữ liệu, lập trình các phím chức năng và hệ thống</span></p><p class="ql-align-justify"> <em style="color: black;">Đầu vào/ đầu ra video và âm thanh</em></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Đầu ra VGA và đầu ra DVI</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- DVI vào/ra</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Cổng đầu ra audio</span></p><p class="ql-align-justify"> <em style="color: black;">Giao diện kết nối hệ thống:</em></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Mạng: Có 1 cổng kết nối Ethernet loại RJ45</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Cổng USB 2.0: 6 cổng</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Đầu ra dòng điện AC: 2 cổng</span></p><p class="ql-align-justify"> <em style="color: black;">Lưu trữ:</em></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Cổng đầu dò:&nbsp;3 cổng đầu dò / 4 cổng đầu dò (lựa chọn)</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">- Dung lượng lưu trữ ảnh lên đến 300000 ảnh nén</span></p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-12-28 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-06-03
327 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh âm sâu ≤ - 30 độ C | Tủ lạnh bản quản âm sâu -20°C/ -40°C | LAF 700 | Arctiko A/S | Ba Lan | Arctiko A/S | Ba Lan | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 360000000 | t | Cái | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p>Tủ lạnh bản quản âm sâu -20°C/ -40°C</p> | <p>+ Thân tủ chính: 01 máy</p><p>+ Xe đẩy có bánh liền tủ: 01 cái</p><p>+ Màn hình: 01 cái</p><p>+ Khay chứa mẫu: 03 cái</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+tiếng Việt: 01 bộ</p> | <p>Cho phép nâng cấp:</p><p>+ Hệ thống cảnh báo từ xa GSM và gửi tin nhắn SMS</p><p>+ Bộ ghi giải nhiêt độ hoạt đông</p> | <p>-&nbsp;Tủ sử dụng làm lạnh dùng cho bảo quản mẫu.</p><p>-&nbsp;Dải nhiệt độ: trong khoảng từ&nbsp;- 10<sup>0</sup>C đến -40<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ lạnh tối đa đạt được - 40<sup>0</sup>C </p><p>-&nbsp;Công nghệ làm lạnh theo công nghệ cưỡng bức khí</p><p>-&nbsp;Dung tích: <span style="color: rgb(51, 51, 51);">618 lít</span></p><p>-&nbsp;Màn hình hiển thị cảm ứng 4.3inch, cho phép hiển thị các thông số của tủ</p><p>-&nbsp;Pin dự phòng cho hiển thị nhiệt độ và các thông số trong vòng 72 giờ</p><p>-&nbsp;Tủ được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;Có tường bảo vệ cách điện dầy khoảng 70mm</p><p>-&nbsp;Tường bảo vệ cách nhiệt làm bằng chất liệu Polyurethane </p><p>-&nbsp;Cửa có khoá an toàn</p><p>-&nbsp;Có cổng kết nối UBS cho phép tải dữ liệu và nâng cấp phần mềm</p><p>-&nbsp;Tủ được làm lạnh hờ hệ thống R290</p><p>-&nbsp;Tủ có chức năng rã đông tự động</p><p>-&nbsp;Bộ nhớ dữ liệu dạng <span style="color: rgb(51, 51, 51);">logger.</span></p><p>-&nbsp;Công suất tiêu thụ (KWH/24H): ≤15</p><p>-&nbsp;Thiết kế 4 bánh xe, 02 bánh có khoá giúp việc cố định và di chuyển thuận tiện</p><p>-&nbsp;Chế độ cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh:</p><p>+ Cảnh báo nhiệt độ quá ngưỡng</p><p>+ Khi nguồn điện lỗi.</p><p>+ Cửa mở.</p><p>+ Đầu dò lỗi.</p><p>+ Pin thấp</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-20 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-20
328 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động AGD 2020 | AGD 2020 | AGD Biomedicals Pvt. Ltd | Ấn Độ | AGD Biomedicals Pvt. Ltd | Ấn Độ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT SUNMED | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 99000000 | t | Bộ | true | 2021-04-07 | 2021-06-30 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự đông:</p><p>Model; AGD 2020</p><p>Hãng sản xuất: AGD Biomedical</p><p>Nước sản xuất: Ấn Độ</p><p>Nước sở hữu:Ấn Độ</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT SUNMED | 2021-04-07 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT SUNMED | 2021-04-07
329 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Máy sinh hiển vi khám mắt (có camera) | BI900 | Haag Streit AG | Thụy Sĩ | Haag Streit AG | Thụy Sĩ | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 692000000 | t | Chiếc | false | 2021-05-05 | 2021-08-05 | <p>Máy sinh hiển vi khám mắt</p> | <p>- Máy chính sinh hiển vi với bộ quang học 02 độ phóng đại, có nút chụp ảnh trên thân máy: 01 Chiếc</p><p>- Phần mềm chính hãng quản lý và lưu trữ hình ảnh từ sinh hiển vi: 01 bộ</p><p>- Giá đỡ tỳ cằm cho bệnh nhân: 01 Chiếc</p><p>- - Nguồn sinh hiển vi gắn sẵn trên máy: 01 Bộ</p><p>- Bộ camera chính hãng đồng bộ với sinh hiển vi: 01 bộ</p><p>- Bộ máy tính lưu trữ hình ảnh chụp từ camera: bao gồm: cây máy tính, màn hình máy tính LCD và phụ kiện chuẩn đi theo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;( chuột, bàn phím…)</p><p>-Chân bàn điện chính hãng: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ</p> |  | <p><strong>1. Hệ quang học</strong></p> <ul> <li>Máy sinh hiển vi với độ phóng đại 2 mức: 10x và 16x</li> <li>Hệ quang học nổi với góc hội tụ 13°</li> <li>Thị kính: 10x&nbsp;</li> <li>Dải điều chỉnh:&nbsp; từ +6D đến - 6D diop</li> </ul> <p><strong>2. Nguồn sáng</strong></p> <ul> <li>Nguồn sáng dạng LED</li> <li>Nguồn sáng của đèn khe với dải quang phổ</li> <li>Độ rộng khe: 0 ~ 14mm</li> <li>Độ dài khe: 1 ~ 14mm</li> </ul> <p><strong>3. Bộ lọc</strong></p> <ul> <li>Bộ lọc vàng để tăng độ tương phản</li> <li>Bộ lọc sáng đèn khe: Huỳnh quang (Blue), Red-free (Xanh lá cây), xám</li> <li>Bộ lọc huỳnh quang quang ( Blue) cho ánh sáng nền</li> </ul> <p><strong>4. Phạm vi di chuyển: </strong></p> <ul> <li>Trước/ sau:&nbsp; 100mm</li> <li>Trái/phải: 100mm</li> <li>Lên /xuống :&nbsp; 30mm</li> </ul> <p><strong>5. Camera </strong>:loại CMOS</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>6. Phần mềm chụp ảnh</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-05-05 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-05-05
330 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy đốt khối u | Máy đốt khối u bằng Laser | Thiết bị đốt Laser dùng trong phẫu thuật đốt tĩnh mạch và phụ kiện | NeoV 1470 | G.N.S NeoLaser Ltd | Israel | G.N.S NeoLaser Ltd | Israel | ["2020","2021"] | Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Kim Hoà Phát | Israel | Nhóm 6 |  |  | 1300000000 | t | Bộ | true | 2020-12-09 | 2021-12-08 | <p class="ql-align-justify"><strong>Hệ thống điều trị laser trong lòng mạch</strong> <span style="color: windowtext;">Model: NeoV1470</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Mã hiệu: NeoV1470</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Hãng sản xuất: NeoLaser</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Nước sản xuất: Israel</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Năm sản xuất: Năm 2019 trở về sau</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chất lượng sản phẩm: máy mới 100%</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Tiêu chuẩn chứng nhận chất lượng: ISO, CE, FDA Hoa Kỳ</span></p><p class="ql-align-center"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify">Cấu hình bao gồm:</p><p class="ql-align-justify">- 01 máy chính :</p><p class="ql-align-justify">Kích cỡ (DxRxC): ≥10cm x&nbsp;≥22cm&nbsp;x&nbsp;≥22cm</p><p class="ql-align-justify">Trọng lượng : ≥ 3,5 Kg</p><p class="ql-align-justify">- 02 Kính bảo vệ mắt người sử dụng.</p><p class="ql-align-justify">- 01 Bàn đạp chân.</p><p class="ql-align-justify">- 02 Khóa an toàn.</p><p class="ql-align-justify">- 01 Vali đựng máy chính.</p><p class="ql-align-justify">- 01 Dây cung cấp nguồn.</p><p class="ql-align-justify">- 02 Chìa khóa theo máy để bảo trì khi cần thiết.</p><p class="ql-align-justify">- 01 Hướng dẫn sử dụng: tiếng Anh &amp; tiếng Việt.</p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại Laser: Laser diode</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bước sóng 1470nm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tương thích dây laser loại đầu thủy tinh đặc biệt siêu nhẹ, độ bền cao, đảm bảo năng lượng tỏa tròn chính xác, góc lệch đúng 60° so với trục sợi quang.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính ống dây quang: 600µm hoặc 400µm, khẩu độ số NA&gt;0.22</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối sợi quang theo chuẩn quốc tế</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức năng lượng tối đa: ≤ 12W ở đầu đốt tia Laser</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác năng lượng&nbsp;± 10% mức năng lượng hiển thị</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng TFT – LCD 6cm x 11cm , độ phân giải 1024x600</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước :&nbsp;≥ 10cm&nbsp;x ≥ 22cm x ≥ 22cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: ≥ 3.5kg</p> | [5 empty] | Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Kim Hoà Phát | 2020-12-09 | Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Kim Hoà Phát | 2021-05-15
331 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung Omron Duobaby NE-C301 | DUOBABY NE-C301 | Omron Healthcare Co., Ltd | Italy | Omron Healthcare Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 2500000 | f | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Máy sử dụng kèm thuốc xông để điều trị các bệnh về đường hô hấp</p> | <p> 1. Máy chính</p><p>2. Bầu xông (2 cái)</p><p>3. Dây xông</p><p>4. Ống ngậm</p><p>5. Mặt nạ trẻ em</p><p>6. Máy hút mũi </p> |  | <p>S</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23
332 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh âm sâu ≤ -86 độ C | Tủ lạnh âm sâu -40°C/ -86°C | ULUF P610GG | Arctiko A/S | Ba Lan | Arctiko A/S | Ba Lan | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 480000000 | t | Cái | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p>Tủ lạnh âm sâu -40°C/ -86°C</p> | <p>+ Thân tủ chính: 01 máy</p><p>+ Giá đỡ liền tủ có bánh xe: 01 cái</p><p>+ Màn hình cảm ứng 7 inch: 01 cái</p><p>+ Khay chứa mẫu: 04 cái</p><p>+ Máy nén khí: 01 cái</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+tiếng Việt: 01&nbsp;</p> | <p>Cho phép nâng cấp:</p><p>+ Hệ thống cảnh báo từ xa GSM và gửi tin nhắn SMS</p><p>+ Bộ ghi giải nhiêt độ hoạt đông</p> | <p>Tủ sử dụng nhân làm lạnh: không chứa chất HCFC/CFC</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải nhiệt độ: trong khoảng từ -40 độ C đến -86 độ C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích: 614 lít</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị mầu cảm ứng 7 inch, hiển thị đầy đủ các thông số bao gồm cả nhiệt độ môi trường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng bộ điều khiển / loại đầu dò: V700/PT100</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ làm bằng thép không rỉ hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có tường bảo vệ cách điện dầy khoảng 120mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tường bảo vệ cách nhiệt làm bằng chất liệu Polyurethane </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng tấm cách nhiệt chân không VIP</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cửa có khoá an toàn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cổng kết nôi USB cho phép tải dữ liệu và nâng cấp phần mềm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ dữ liệu dạng logger.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có bộ đo nhiệt độ trong tủ và ngoài trời</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giữ liệu được tải xuống và lên bằng USB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo vệ bằng mật khẩu để bật / tắt thiết bị</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế 5 bánh xe, có khoá giúp việc cố định và di chuyển thuận tiện</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ (KWH/24H): 13.5</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh:</p><p>+ Cảnh báo nhiệt độ quá ngưỡng</p><p>+ Khi nguồn điện không kết nối.</p><p>+ Cửa mở.</p><p>+ Cảm biến nhiệt độ lỗi</p><p>+ Pin thấp</p><p>+ Máy nén khí lỗi</p><p>+ Cho phép hiển thị cảnh báo dưới dạng văn bản, hình ảnh và âm thanh</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-20 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-20
333 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng | Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo | ACUSON Freestyle | Siemens Medical Solutions USA Inc. | Mỹ | Siemens Medical Solutions USA Inc. | Mỹ | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 2300000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-12 | 2021-07-31 | <p>Máy siêu âm tổng quát dùng siêu âm ổ bụng, mách máu, sản phụ khoa</p> |  |  | <p><em><strong>Hệ thống:</strong></em></p> <p>- Đầu dò truyền dữ liệu tốc độ cao sử dụng công nghệ không dây băng thông siêu rộng độc quyền</p> <p>- Số kênh xử lý tín hiệu: lên đến 2048 kênh</p> <p><em><strong>Màn hình:</strong></em></p> <p>- Độ phân giải: 1024 x 768 pixels</p> <p>- Độ tương phản cao</p> <p>- Góc nhìn rộng</p> <p><em><strong>Đầu dò:</strong></em></p> <p>- Bộ sạc kép được tích hợp vào bộ máy điều khiển</p> <p>- Quét liên tục lên đến 90 phút với pin đầu dò được sạc đầy</p> <p>- Âm báo tình trạng đầu dò và hiển thị cảnh báo trên màn hinh</p> <p><em><strong>Xe đẩy</strong></em></p> <p><em><strong>Bàn phím</strong></em></p> <p><em><strong>Lưu trữ:</strong></em></p> <p>- Xấp xỉ 100000 ảnh</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-12-28 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-06-03
334 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang răng toàn cảnh | X-quang chụp toàn hàm + Hộp sọ | DENTIO III-S | HDX Will Corp | Hàn Quốc | HDX Will Corp | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH HDX Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 1200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2021-12-31 | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> |  | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> | [5 empty] | Jung Won | 2020-11-13 | Jung Won | 2021-03-22
335 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | H560 | H560 | Erba Lachema S.R.O | Trung Quốc | Erba Lachema S.R.O | Séc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương |  | Nhóm null |  |  | 650000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-25 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy xét nghiệm huyết học tự động 33 thông số</strong></p><p>Model: <strong>H560</strong></p><p>Hãng SX: Erba Lachema S.R.O – CH Séc &nbsp;Xuất xứ: Trung Quốc</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, máy mới 100% chưa qua sử dụng.</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 máy xét nghiệm chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo, 02 cuộn giấy in nhiệt </p><p>Hóa chất: 01 như trong catalogue máy</p> | [7 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2021-05-25 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2021-05-25
336 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU KỸ THUẬT SỐ | P25 Exp | MEDISONO, LLC | Mỹ | MEDISONO, LLC | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-04 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống siêu âm chất lượng cao p25 xuất phát từ công nghệ hình ảnh siêu âm Doppler tiên tiến. Nó bao gồm toàn bộ công nghệ chùm tia kỹ thuật số, dải động rộng. hệ thống màn hình cảm ứng ưu việt, vv…</p><p>Thiết kế thân thiện với người làm việc cho phép người sử dụng tùy biến hệ thống theo các nhu cầu ứng dụng cụ thể. Và các biểu tượng thân thuộc giúp bạn làm quen với thiết bị trong ít phút</p> | <p class="ql-align-justify">Máy chính: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">Đầu dò 4D: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">Đầu dò convex: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">Đầu dò linear: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">Đầu dò âm đạo: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">Đầu dò tim: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">Gel siêu âm: 01 lọ</p><p class="ql-align-justify">Dây nguồn: 01 cái</p><p><span style="color: black;">Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt : 01 bộ</span></p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2021-05-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2021-05-15
337 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy sắc ký | Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao - HPLC | Máy xét nghiệm xác định HbA1c | Premier Hb9210 HbA1c Analyzer | Trinity Biotech | Mỹ | Trinity Biotech | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1739300000 | t | Bộ | true | 2020-11-26 | 2021-12-30 | <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong>Phương pháp HPLC Ái lực Boronate</strong> đã được cấp bằng sáng chế độc quyền mang lại độ chính xác và độ lặp lại tuyệt vời cho kết quả xét nghiệm, loại bỏ các yếu tố gây nhiễu và rút ngắn đáng kể thời gian trả kết quả. Mang lại những lợi ích lâu dài cho phòng xét nghiệm, hệ thống máy lý tưởng, đáp ứng hầu hết những yêu cầu của khoa xét nghiệm và lâm sàng. Sự ổn định của phương pháp HPLC kết hợp cùng khả năng phân tách tuyệt vời của nguyên lý Ái lực Boronate mang lại kết quả đo chính xác với độ lặp lại cao tại bất kỳ thời điểm tiến hành nào.</p><p class="ql-align-justify">Máy xét nghiệm <strong>Premier Hb9210</strong> sử dụng cộng nghệ HPLC ái lực Boronate đã được cấp bằng sáng chế độc quyền ứng dụng trong định lượng thành phần hemoglobin gắn đường trong máu.</p><p><br></p><p><strong>CHÍNH XÁC – TIN CẬY – THUẬN TIỆN</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: với sai số giữa các lần đo nhỏ hơn 2%, đảm bảo tính tin cậy và độ lặp lại của kết quả.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ tuyến tính: từ 3.8% HbA1c đến 18.5% HbA1C đảm bảo chính xác cho kết quả đo ở các bệnh nhân Đái tháo đường với các mức độ khác nhau.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ đặc hiệu: Giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của các biến thể và các chất gây nhiễu cũng như sự rã đông mẫu phẩm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động đánh giá các sắc đồ:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại bỏ các thao tác phải can thiệp của người dùng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại bỏ các kết quả biện giải chủ quan</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động trả kết quả vào mạng LIS</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-11-26 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-06-16
338 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy trị liệu chân không | VACUUMED | EME S.R.L. | Italy | EME S.R.L. | Italy |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | Italy | Nhóm 3 |  |  | 170000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-22 | 2021-09-30 | <p><strong>Máy điều trị chân không</strong></p><p><strong>Model: Vacuumed</strong></p><p><strong>Xuất xứ: EME – Ý</strong></p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi khi điều chỉnh tính năng</p> | <p>Máy chính: 01 máy </p><p>Cáp nguồn: 01 </p><p>DVD hướng dẫn sử dụng: 01 </p><p>Giác hút: ɸ 60mm: 04 </p><p>Cốc giác hút: ɸ 60mm: 04 </p><p>Bọc cốc giác hút: ɸ 60mm: 08</p><p>Cáp ngõ ra: 04 </p><p>Cáp kết nối điện trị liệu: 01&nbsp;</p> | <p>Máy chính: 01 máy </p><p>Cáp nguồn: 01 </p><p>DVD hướng dẫn sử dụng: 01 </p><p>Giác hút: ɸ 60mm: 08</p><p>Cốc giác hút: ɸ 60mm: 08 </p><p>Bọc cốc giác hút: ɸ 60mm: 16</p><p>Giác hút: ɸ 30mm: 08</p><p>Cốc giác hút: ɸ 30mm: 08 </p><p>Bọc cốc giác hút: ɸ 30mm: 16</p><p>Giác hút: ɸ 90mm: 08</p><p>Cốc giác hút: ɸ 90mm: 08 </p><p>Bọc cốc giác hút: ɸ 39mm: 16</p><p>Cáp ngõ ra: 08 </p><p>Cáp kết nối điện trị liệu: 01 </p><p>Xe đẩy: 01</p> | <p>Nguồn cung cấp&nbsp;&nbsp;&nbsp;230Vca, 50-60 Hz + 10%</p><p>Công suất tiêu thụ&nbsp;25 VA</p><p>Cấp an toàn ( 93/42/CEE)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IIA</p><p>Thời gian điều trị&nbsp;&nbsp;Tùy chỉnh</p><p>Phạm vi tác dụng nhiệt&nbsp;&nbsp;&nbsp;( +10 : +40 )0C</p><p>Sức ép&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 với cường độ hút tối thiểu</p><p>15 với cường độ hút tối đa</p><p>Độ xung tối đa với tần số chuẩn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;( 0 : 0,6 ) bar</p><p>Kênh ra&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 kênh riêng biệt</p><p>Trọng lượng 6.4 kg</p><p>Kích thước&nbsp;&nbsp;340 x 110 x 355 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-06-22 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-06-22
339 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU KỸ THUẬT SỐ | P25 Exp | MEDISONO, LLC | Mỹ | MEDISONO, LLC | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-04 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống siêu âm chất lượng cao P25 xuất phát từ công nghệ hình ảnh siêu âm Doppler tiên tiến. Nó bao gồm toàn bộ công nghệ chùm tia kỹ thuật số, dải động rộng. hệ thống màn hình cảm ứng ưu việt, vv…</p><p class="ql-align-justify">Thiết kế thân thiện với người làm việc cho phép người sử dụng tùy biến hệ thống theo các nhu cầu ứng dụng cụ thể. Và các biểu tượng thân thuộc giúp bạn làm quen với thiết bị trong ít phút.</p> | <p class="ql-align-justify">Máy chính: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">Đầu dò 4D: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">Đầu dò convex: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">Đầu dò linear: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">Gel siêu âm: 01 lọ</p><p class="ql-align-justify">Dây nguồn: 01 cái</p><p><span style="color: black;">Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt : 01 bộ</span></p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2021-05-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2021-05-15
340 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo | ACUSON SC2000 | Siemens Medical Solutions USA, Inc | Mỹ | Siemens Medical Solutions USA, Inc | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 6500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-30 | 2023-07-31 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống máy siêu âm chuyên tim cao cấp</p> |  |  | <p class="ql-align-justify">Máy thiết kế dạng xe đẩy 4 bánh, có khóa bánh xe và tay cầm phía sau dễ dàng di chuyển hệ thống</p><p class="ql-align-justify">Tích hợp loa âm thanh chất lượng cao</p><p class="ql-align-justify">Tích hợp bộ làm ấm gel </p><p class="ql-align-justify">Chương trình bảo mật diệt virus tích hợp vào trong hệ thống máy siêu âm</p><p class="ql-align-justify">Kích thước màn hình chính: 21.5 inch với công nghệ chuyển đổi trong cùng mặt phẳng (IPS)</p><p class="ql-align-justify">Độ phân giải màn hình 1680x1050 pixels (16.7 triệu màu)</p><p class="ql-align-justify">Thang xám màn hình 256 mức</p><p class="ql-align-justify">Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Ý</p><p class="ql-align-justify">Cổng đầu dò 3 ổ cắm đầu dò hình ảnh</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-12-28 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-06-03
341 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung siêu âm | Máy xông khí dung Omron NE-U100 | NE-U100 | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. | Nhật Bản | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. | Nhật Bản |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 3800000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p> Máy sử dụng kèm thuốc xông để điều trị các bệnh về đường hô hấp </p> | <p> 1. Máy chính kèm bầu xông</p><p>2. Ống ngậm</p><p>3. Mặt nạ trẻ em</p><p>4. Mặt nạ người lớn</p><p>5. Vỉ 2 pin AA </p> |  | <p>D</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23
342 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Bơm tiêm thuốc đối quang từ | Bơm tiêm điện cho máy MRI và phụ kiện đồng bộ | Sonic Shot 7 | Nemoto Kyorindo Co. Ltd | Nhật Bản | Nemoto Kyorindo Co. Ltd | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1050000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-07 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống dùng cho các máy chụp cộng hưởng từ (MRI) với chức năng bơm thuốc cản quang vào cơ thể bệnh nhân phục vụ trong chẩn đoán hình ảnh để có chất lượng hình ảnh tốt nhất.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT | 2021-04-07 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT | 2021-04-08
343 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường đa chức năng điều khiển điện | Eleganza 1 | Linet spol. s r.o. | Séc | Linet spol. s r.o. | Séc | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Séc | Nhóm 3 |  |  | 120000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-19 | 2021-12-19 | <ul><li>Mới 100%, sản xuất từ năm 2020 trở đi.</li><li>Điện áp làm việc: 230V; 50-60 Hz</li><li>Nhiệt độ: 10° - 40°; Độ ẩm từ 30% - 75%</li></ul> | <ul><li>Khung giường chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn của NSX: 01 bộ</li><li>Hệ thống mô tơ điều khiển các chức năng: 01 HT</li><li>Đệm chuyên dụng: 01 bộ</li><li>Ắc quy dự phòng: 01 bộ</li><li>Điều khiển cầm tay (Handset) : 01 bộ</li><li>Cọc truyền dịch: 01 cái</li><li>Sách HDSD: 01 bộ</li></ul> |  | <ul><li>Kích thước bên ngoài: 99,5 × 218 cm.</li><li>Góc điều chỉnh tối đa của tựa lưng: 70°.</li><li>Góc điều chỉnh tối đa của tấm đỡ đùi: 34°.</li><li>Có chức năng mở rộng góc gập giữa tấm tựa lưng và tấm đỡ đùi để làm giảm áp lực viêm loét vùng xương chậu (Ergoframe): 10+6cm</li><li>Tải trọng an toàn: 250kg</li><li>Có chức năng điều khiển vị trí hồi sức (CPR position)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Mặt giường được làm từ các tấm nhựa cường lực có thể tháo rời dễ lau chùi, vệ sinh.&nbsp;</li><li>Tấm chắn đầu và chắn chân được làm bằng nhựa có thể tháo lắp được.</li><li>Có ắc quy dự phòng trong trường hợp khẩn cấp khi mất điện</li><li>Có vị trí gắn cọc truyền</li><li>Cọc truyền kiểu ống lồng mạ crom có 4 móc nhựa</li><li>Đệm chống viêm loét phủ ga chống thấm&nbsp;</li><li>Có 4 bánh xe chống ồn, đường kính 150mm, có hệ thống khóa hãm.</li></ul> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2020-11-19 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-04-20
344 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung đi cho trẻ M1 - nhỏ (inox) | PN45I.0 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1200000 | t | Cái | true | 2021-05-05 | 2022-12-31 | <p>Khung đi cho trẻ M1 - nhỏ (inox)</p> | <p>Khung đi cho trẻ M1 - nhỏ (inox)</p><p>- KT: 60x50x50-60cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Inox , Tập đi trẻ em . Xếp gọn</p><p>- Có chỉnh cao - thấp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> |  | <p>- Chất liệu khung inox, 2 bánh xe trước, cao su sau chống trượt, tay cầm bọc mouse</p><p>- KT: D60xR50xC50-60cm (+/- sai số 5%)</p><p>- TL: 3kg</p><p>- Có chỉnh cao - thấp dễ dàng.</p><p>- Dùng để tập đi, trợ giúp bệnh nhân dễ dàng&nbsp;di chuyển, có thể&nbsp;xếp gọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05
345 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Đèn khám tai mũi họng | Bộ soi treo thanh quản | E4010 | Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co. Ltd | Trung Quốc | Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co. Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiết bị Y tế Thiên Việt | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 315000000 | t | Bộ | true | 2021-05-25 | 2022-05-20 | <p class="ql-align-justify">E4010&nbsp;&nbsp;Handle large, for operating laryngoscope</p><p class="ql-align-justify">E4020&nbsp;&nbsp;Handle small, for operating laryngoscope</p><p class="ql-align-justify">E4040&nbsp;&nbsp;Handle large, for operating laryngoscope (not included Telescope)</p><p class="ql-align-justify">E4050&nbsp;&nbsp;Handle small, for operating laryngoscope (not included Telescope)</p><p class="ql-align-justify">E4120&nbsp;&nbsp;Holder and Chest</p><p class="ql-align-justify">E1010&nbsp;&nbsp;Cutting Forceps cup type right φ3 x 230mm </p><p class="ql-align-justify">E1020&nbsp;&nbsp;Cutting Forceps cup type left φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E1030&nbsp;&nbsp;Cutting Forceps cup type upward φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E1040&nbsp;&nbsp;Cutting forceps triangle φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E1050&nbsp;&nbsp;Cutting forceps cup type φ3 x 230mm </p><p class="ql-align-justify">E1060&nbsp;&nbsp;Cutting forceps triangle, upward φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E1070&nbsp;&nbsp;Biopsy Forceps φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E1080&nbsp;&nbsp;Grasping forceps for foreign bodies φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E1210&nbsp;&nbsp;Scissors straight φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E1220&nbsp;&nbsp;Scissors curved 450 φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E4310&nbsp;&nbsp;Suction Tube large φ4 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E4320&nbsp;&nbsp;Suction Tube medium φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E4330&nbsp;&nbsp;Suction Tube small φ2.5 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E7000&nbsp;&nbsp;Handle</p><p class="ql-align-justify">E7010&nbsp;&nbsp;Knife</p><p class="ql-align-justify">E7020&nbsp;&nbsp;Hook</p><p class="ql-align-justify">E7030&nbsp;&nbsp;Needle</p><p class="ql-align-justify">E1090; E1092 Forceps Handle and Biopsy Forceps Head 900 upward (Forceps head detachable)</p><p class="ql-align-justify">E1090; E1094 Forceps Handle and Biopsy Forceps head straight (Forceps head detachable)</p><p class="ql-align-justify">E1090; E1096 Forceps Handle and Forceps Head for foreign bodies (Forceps head detachable)</p><p class="ql-align-justify">E1090; E1230 Scissors</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">E4010&nbsp;&nbsp;Handle large, for operating laryngoscope</p><p class="ql-align-justify">E4020&nbsp;&nbsp;Handle small, for operating laryngoscope</p><p class="ql-align-justify">E4040&nbsp;&nbsp;Handle large, for operating laryngoscope (not included Telescope)</p><p class="ql-align-justify">E4050&nbsp;&nbsp;Handle small, for operating laryngoscope (not included Telescope)</p><p class="ql-align-justify">E4120&nbsp;&nbsp;Holder and Chest</p><p class="ql-align-justify">E1010&nbsp;&nbsp;Cutting Forceps cup type right φ3 x 230mm </p><p class="ql-align-justify">E1020&nbsp;&nbsp;Cutting Forceps cup type left φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E1030&nbsp;&nbsp;Cutting Forceps cup type upward φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E1040&nbsp;&nbsp;Cutting forceps triangle φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E1050&nbsp;&nbsp;Cutting forceps cup type φ3 x 230mm </p><p class="ql-align-justify">E1060&nbsp;&nbsp;Cutting forceps triangle, upward φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E1070&nbsp;&nbsp;Biopsy Forceps φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E1080&nbsp;&nbsp;Grasping forceps for foreign bodies φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E1210&nbsp;&nbsp;Scissors straight φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E1220&nbsp;&nbsp;Scissors curved 450 φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E4310&nbsp;&nbsp;Suction Tube large φ4 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E4320&nbsp;&nbsp;Suction Tube medium φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E4330&nbsp;&nbsp;Suction Tube small φ2.5 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E7000&nbsp;&nbsp;Handle</p><p class="ql-align-justify">E7010&nbsp;&nbsp;Knife</p><p class="ql-align-justify">E7020&nbsp;&nbsp;Hook</p><p class="ql-align-justify">E7030&nbsp;&nbsp;Needle</p><p class="ql-align-justify">E1090; E1092 Forceps Handle and Biopsy Forceps Head 900 upward (Forceps head detachable)</p><p class="ql-align-justify">E1090; E1094 Forceps Handle and Biopsy Forceps head straight (Forceps head detachable)</p><p class="ql-align-justify">E1090; E1096 Forceps Handle and Forceps Head for foreign bodies (Forceps head detachable)</p><p class="ql-align-justify">E1090; E1230 Scissors</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">E4010&nbsp;&nbsp;Handle large, for operating laryngoscope</p><p class="ql-align-justify">E4020&nbsp;&nbsp;Handle small, for operating laryngoscope</p><p class="ql-align-justify">E4040&nbsp;&nbsp;Handle large, for operating laryngoscope (not included Telescope)</p><p class="ql-align-justify">E4050&nbsp;&nbsp;Handle small, for operating laryngoscope (not included Telescope)</p><p class="ql-align-justify">E4120&nbsp;&nbsp;Holder and Chest</p><p class="ql-align-justify">E1010&nbsp;&nbsp;Cutting Forceps cup type right φ3 x 230mm </p><p class="ql-align-justify">E1020&nbsp;&nbsp;Cutting Forceps cup type left φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E1030&nbsp;&nbsp;Cutting Forceps cup type upward φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E1040&nbsp;&nbsp;Cutting forceps triangle φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E1050&nbsp;&nbsp;Cutting forceps cup type φ3 x 230mm </p><p class="ql-align-justify">E1060&nbsp;&nbsp;Cutting forceps triangle, upward φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E1070&nbsp;&nbsp;Biopsy Forceps φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E1080&nbsp;&nbsp;Grasping forceps for foreign bodies φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E1210&nbsp;&nbsp;Scissors straight φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E1220&nbsp;&nbsp;Scissors curved 450 φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E4310&nbsp;&nbsp;Suction Tube large φ4 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E4320&nbsp;&nbsp;Suction Tube medium φ3 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E4330&nbsp;&nbsp;Suction Tube small φ2.5 x 230mm</p><p class="ql-align-justify">E7000&nbsp;&nbsp;Handle</p><p class="ql-align-justify">E7010&nbsp;&nbsp;Knife</p><p class="ql-align-justify">E7020&nbsp;&nbsp;Hook</p><p class="ql-align-justify">E7030&nbsp;&nbsp;Needle</p><p class="ql-align-justify">E1090; E1092 Forceps Handle and Biopsy Forceps Head 900 upward (Forceps head detachable)</p><p class="ql-align-justify">E1090; E1094 Forceps Handle and Biopsy Forceps head straight (Forceps head detachable)</p><p class="ql-align-justify">E1090; E1096 Forceps Handle and Forceps Head for foreign bodies (Forceps head detachable)</p><p class="ql-align-justify">E1090; E1230 Scissors</p><p><br></p> | <p>Không có</p> |  |  |  |  | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiết bị Y tế Thiên Việt | 2021-05-25 | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiết bị Y tế Thiên Việt | 2021-05-25
346 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Bơm tiêm thuốc cản quang | Bơm tiêm điện cho máy chụp mạch và phụ kiện đồng bộ, loại chân đế | Rempress | Nemoto Kyorindo Co. Ltd | Nhật Bản | Nemoto Kyorindo Co. Ltd | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-07 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống dùng cho các máy&nbsp;chụp mạch (Angio)&nbsp;với chức năng bơm thuốc cản quang vào cơ thể bệnh nhân phục vụ trong chẩn đoán hình ảnh để có chất lượng hình ảnh tốt nhất.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT | 2021-04-07 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT | 2021-04-08
347 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM 4D DOPPLER MÀU | P12 Exp | MEDISONO, LLC | Mỹ | MEDISONO, LLC | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1800000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-15 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY SIÊU ÂM 4D DOPPLER MÀU</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Medisono</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Mỹ</strong></p><p>Hình ảnh sóng đảo ngược</p><p>Bằng cách truyền hai sóng siêu âm có pha ngược nhau, P ¦ H có thể bù sóng cơ bản và nhân đôi sóng hài để chúng ta có thể giảm nhiễu và nhiễu và giữ cho sóng hài hòa tối đa.&nbsp;Do đó, người dùng có thể đạt được độ phân giải tương phản tốt hơn trong việc hình dung các tổn thương tinh tế, các bộ phận nhỏ, mạch máu và như vậy.</p><p>Hình ảnh hợp chất</p><p>Sử dụng các chùm âm thanh lệch và các dải tần số khác nhau, công nghệ này sẽ làm nổi bật hình ảnh.&nbsp;Điều này dẫn đến độ phân giải tối ưu, giảm đốm và phát hiện đường viền, cho phép hình ảnh rõ nét hơn và cải thiện tính liên tục của các cấu trúc, đặc biệt là trong hình ảnh bề mặt và bụng.</p><p>Quét</p><p>Công nghệ Scan-Scan thế hệ mới của chúng tôi cải thiện đáng kể khả năng hiển thị của các cơ quan và tổn thương. Độ phân giải tương phản độ nét cao sẽ triệt tiêu các tạo tác lốm đốm trong khi duy trì kiến ​​trúc mô thực.</p><p>Các tính năng khác</p><p>Màn hình 21 ” tùy chọn</p><p>Đầu dò thể tích cao cấp</p><p>Đầu dò góc rộng Endo-Cavity</p><p>Khóa do người dùng xác định linh hoạt</p><p>Siêu âm có hướng dẫn</p><p>Chất lượng hình ảnh 3D / 4D nổi bật</p><p>Chất lượng hình ảnh 2D tuyệt vời ngay cả trong Chế độ màu</p><p>Hình ảnh toàn cảnh thời gian thực</p><p>Độ nhạy cao của lưu lượng máu</p><p>Hình ảnh hình thang</p><p>Quy trình làm việc nâng cao</p><p>Hệ thống quản lý thông tin bệnh nhân mạnh mẽ</p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Đầu dò convex: 01 cái</p><p>Đầu dò linear: 01 cái</p><p>Đầu dò 4D: 01 cái</p><p>Đầu dò âm đạo: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">Gel siêu âm: 01 lọ</p><p class="ql-align-justify">Dây nguồn: 01 cái</p><p><span style="color: black;">Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt : 01 bộ</span></p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2021-05-15 | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2021-05-15
348 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng hơi nước, 2 cửa trượt, 490L | Amaro 5000 AJC 7070100-2D GI | A.J. Costa | Bồ Đào Nha | A.J. Costa | Bồ Đào Nha | ["2020","2021","2022"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Bồ Đào Nha | Nhóm 3 |  |  | 3126000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-10-31 | <p><strong>Nồi hấp tiệt trùng hơi nước, 2 cửa trượt, 490L </strong></p><p><strong>Model: Amaro 5000 AJC 7070100-2D GI</strong></p><p><strong>Nhà sản xuất: A.J.COSTA </strong></p><p><strong>Xuất xứ: Bồ Đào Nha</strong></p><p>&nbsp;</p><ul><li> Đáp ứng các chứng chỉ chất lượng ISO 9001; ISO 13485; CE</li><li> Lớp Jacket ngoài buồng hấp: AISI 304 L</li><li> Cửa trượt điều khiển bằng khí nén</li><li> Máy tạo hơi nước với đầu vào nước độc lập: Vật liệu AISI 304 L; hệ thống xả đáy bằng tay</li><li> Hệ thống van, đầu nối và đường ống: sử dụng khí nén</li><li> Hệ thống bơm: Bơm tăng áp máy tạo hơi nước trong bằng vật liệu AISI 316 L</li><li>Bơm chân không dạng sử dụng chất lỏng</li><li> Hệ thống điều khiển: Tự động, màn hình cảm ứng LCD 5.7inch</li><li> Hoạt động với hơi nước bão hòa làm tác nhân khử trùng, không có nước ngưng, chất lượng hơi từ 97% đến 100% và làm việc ở dải nhiệt độ từ 105º C đến 137º C và áp suất lên đến 330 kPa</li></ul><p> &nbsp;</p> | <ul> <li>Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao bằng hơi nước hai cửa trượt – Dung tích 490L: 01 Máy</li> <li>Máy in tích hợp trong thân máy: 01 cái</li> <li>Nồi hơi tích hợp trong thân máy: 01 cái</li> <li>Xe nạp, dỡ hàng : 02 cái</li> <li>Khung, giá đồ hấp: 01 bộ</li> <li>Máy nén khí: 01 Bộ</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ</li> </ul> |  |  | <p>- Bàn giao, lắp đặt, HDSD tại đơn vị sử dụng.</p> <p>- Bảo hành 12 tháng, bảo trì 6 tháng/ 1 lần trong thời gian bảo hành</p> |  |  |  |  | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-10-23 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-05-05
349 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân dùng trong phòng cộng hưởng từ | Máy theo dõi bệnh nhân trong phòng cộng hưởng từ (theo dõi chỉ số SpO2 và NIBP) | Tesla Duo | MIPM Mammendorfer Institut für Physik und Medizin GmbH | Đức | MIPM Mammendorfer Institut für Physik und Medizin GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI | Đức | Nhóm 3 |  |  | 740000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-22 | 2021-12-31 | <p>Sản phẩm TeslaDUO&nbsp;của MIPM là các thiết bị theo dõi bệnh nhân được thiết kế đặc biệt dùng trong chụp cộng hưởng từ với các thông số đo nồng độ oxy (SpO2), đo huyết áp (NIBP) giúp cho quá trình chụp cộng hưởng từ an toàn và chính xác hơn.</p> |  |  | <p>'- Kết hợp theo dõi nồng độ O2 (SpO2) trong máu và theo dõi huyết áp&nbsp;trong chụp cộng hưởng từ (MRI)</p><p>-&nbsp;Màn hình cảm ứng.&nbsp;&nbsp;</p><p>- Kích thước:15.5 cm / 6.1 inch x 30.5 cm / 12.01 inch* 14.1 cm / 5.71 inch</p><p>- Khối lượng : 5.6 kg / 12.35 lbs</p><p>- Nhiệt độ hoạt động : 10 0C tới 40 0C</p><p>- Độ ẩm tương đối : 15-85% không ngưng tụ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI | 2021-03-22 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI | 2021-04-07
350 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung | Compact | CA-MI S.R.L. | Italy | CA-MI S.R.L. | Italy | ["2020"] | Công ty TNHH TPMED | Italy | Nhóm 3 |  |  | 2500000 | t | Cái | true | 2021-04-07 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">là máy xông khí dung với máy nén vận hành bằng píttông hiệu suất cao. Được thiết kế để chăm sóc sức khỏe tại nhà và điều trị tăng cường, với tay cầm cầm tiện lợi và ngăn chứa rộng rãi giúp lưu trữ linh kiện và dược phẩm dễ dàng.&nbsp;</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình phun khí dung HI-FLO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mask thở cho người lớn với dây co giãn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mask thở cho trẻ em với dây co giãn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Miếng đè lưỡi</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống thông mũi (không xâm lấn)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn khí</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc khí</p><p><br></p> |  | <p>Tốc độ phun dẫn khí tối đa:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 lít/ phút</p><p>Tốc độ khí hoạt động:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.2 lít/ phút</p><p>Tốc độ phun khí dung với 4ml dung dịch: 0,5 ml/phút</p><p>Kích thước hạt phun:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3,25 mm (MMAD) (theo tiêu chuẩn EN-13544-1) </p><p>Nồng độ hạt có thể hít sâu (&lt;5mm):&nbsp;&nbsp;&gt;70%</p><p>Chu trình hoạt động:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Liên tục</p><p>Mức độ ồn (tiêu chuẩn EN 13544-1):&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng 60 dBA</p><p>Trọng lượng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1,60 kg </p><p>Kích thước (máy chính):&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13,8 x 11,7 x 23,5 cm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH TPMED | 2021-04-07 | Công ty TNHH TPMED | 2021-04-07
351 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | ACCU-CHEK GUIDE MO MMOL/L LA/APAC | ACCU-CHEK GUIDE MO MMOL/L LA/APAC | Sanmina - SCI India PVT LTD, India | Ấn Độ | Roche Diabetes Care GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Ấn Độ | Nhóm 2 |  |  | 1619048 | t | Hộp | false | 2021-03-10 | 2021-12-31 | <p>Máy đo Accu-Chek Guide và que thử Accu-Chek Guide được dùng để định lượng nồng độ đường trong máu mao mạch toàn phần mới lấy từ đầu ngón tay, lòng bàn tay, cẳng tay và bắp tay, để hỗ trợ theo dõi hiệu quả kiểm soát đường huyết.</p><p>Que thử Accu-Chek Guide và máy đo Accu-Chek Guide được dùng cho bệnh nhân đái tháo đường để tự xét nghiệm chẩn đoán in vitro.</p><p>Que thử Accu-Chek Guide và máy đo Accu-Chek Guide được dùng cho nhân viên y tế trong chẩn đoán in vitro tại các cơ sở y tế. Chỉ nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm máu tĩnh mạch, động mạch và máu của trẻ sơ sinh.</p><p>Hệ thống này không được sử dụng để chẩn đoán bệnh đái tháo đường, cũng như không để xét nghiệm các mẫu máu cuống rốn trẻ sơ sinh.&nbsp;</p><p>Thích hợp để tự xét nghiệm.</p><p>Hệ thống này bao gồm: Máy đo Accu-Chek Guide kèm pin, que thử Accu-Chek Guide* và dung dịch chứng Accu-Chek Guide*, thiết bị lấy máu Accu-Chek FastClix kèm 1 trụ 6 kim*.</p><p>* Một vài phụ kiện không đi kèm theo máy. Các thành phần này được mua riêng.</p> | <p>Gồm 1 máy đo (kèm pin) đơn vị đo mmol/L, tài liệu hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-03-10 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
352 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | NOVA.light 500 | Nexor Medical GmbH | Đức | Nexor Medical GmbH | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | Đức | Nhóm 1 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ phản xạ– ánh sáng đơn sắc:&nbsp;Thiết kế hệ thống choá phản xạ kép có độ phản xạ cao và có khả năng cải thiện hiệu suất ánh sáng tối đa. Mức tiêu thụ điện năng thấp chỉ 35 Watts</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng hệ thống Ghép Choá (Puzzle-System) sắp xếp choá phản xạ đan lồng vào nhau tạo ra bề mặt phát sáng lớn, độ phân giải bóng tối đa. Choá đèn thiết kế rất mỏng, nhẹ với đồ dày chỉ 55 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đèn thiết kế nguyên khối:&nbsp;Được thiết kế, phát triển và sản xuất độc quyền tại Đức. Đầu đèn được chế tác từ nhôm nguyên khối.&nbsp;Ưu điểm của thiết kế đầu đèn nhôm nguyên khối:&nbsp;an toàn ổn định,&nbsp;khả năng tản nhiệt vượt trội,&nbsp;tối&nbsp;ưu&nbsp;sự lưu&nbsp;thông của các dòng khí&nbsp;từ phẫu trường qua đầu đèn (khả năng khí động học thông minh tạo điều kiện làm mát cao nhất cho đèn LED)&nbsp;,&nbsp;cực kì cứng cáp, bền bỉ,&nbsp;được thiết kế tối ưu và tính năng đáp ứng vượt trội.</p> | <ol><li>Đầu đèn: 01 cái</li><li>Đế gắn trần: 01 bộ</li><li>Tay đèn: 01 cái</li><li>HDSD: 01 bộ</li></ol><p><br></p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng hệ thống Ghép Choá (Puzzle-System) sắp xếp choá phản xạ đan lồng vào nhau tạo ra bề mặt phát sáng lớn, độ phân giải bóng tối đa. Choá đèn thiết kế rất mỏng, nhẹ với đồ dày chỉ 55 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | 2021-04-20 | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | 2021-04-20
353 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân dùng trong phòng cộng hưởng từ | Máy theo dõi bệnh nhân trong phòng cộng hưởng từ (theo dõi SP02, NIBP, ECG, Gas Modul, Temperature) | Tesla M3 | MIPM Mammendorfer Institut für Physik und Medizin GmbH | Đức | MIPM Mammendorfer Institut für Physik und Medizin GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1850000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-22 | 2021-12-31 | <p>Tesla M3 Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số dùng cho phòng chụp MRI</p><p class="ql-align-justify">TeslaM3 được phát triển đặc biệt để theo dõi Bệnh nhân trong suốt quá trình chụp cộng hưởng từ. Màn hình vào giao diện sử dụng được thiết kế phù hợp với mục đích sử dụng lâm sàng do vậy nó đáp ứng được các yêu cầu theo dõi bệnh nhân một cách toàn diện.</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị 6 dạng sóng và 4 thông số</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẻ nhớ tích hợp 8 tiếng, có thể chuyển sang lưu trữ USB và in trực tiếp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số hiển thị : SpO2, ECG, NIBP, IBP, EtC02,chất gây mê, thân nhiệt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng : 33 / 72.75 kg/lbs</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 140/55.2 x 76/29.9 x 76/29.9</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình: 15 inch, độ phân giải: 1024x768</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: Tích hợp nguồn điện xoay chiều và thời gian hoạt động của pin là 5 tiếng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hoạt động : 10-40 0C</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI | 2021-03-22 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI | 2021-04-07
354 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy phân tích sinh hóa | DxC 700 AU (Bộ máy chính kèm khối điện giải và bộ phận chuyển mẫu) | Beckman Coulter Mishima K.K. | Nhật Bản | Beckman Coulter, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 5037549500 | t | Bộ | true | 2020-11-19 | 2021-12-30 | <p class="ql-align-justify"><strong>DxC 700 AU</strong> giúp tối đa thời gian hoạt động, mang lại độ tin cậy và chính xác cao cho các phòng xét nghiệm và bệnh viện ở phân khúc trung bình và lớn. Máy được thiết kế linh hoạt, có thể hoạt động độc lập hoặc kết nối với các hệ thống tự động hóa phòng xét nghiệm (Automation). Với công suất lên đến 800 xét nghiệm sinh hóa/giờ&nbsp;(lên tới 1200 xét nghiệm với điện giải) và khả năng chạy đồng thời 63 loại xét nghiệm trên máy, DxC 700 AU mang lại sự tin cậy và hiệu quả cho các phòng xét nghiệm khắp nơi trên thế giới.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tối đa 3 bước, mỗi bước tối đa 60 giây cho mỗi loại (kim hút hóa chất, kim hút bệnh phẩm, que khuấy, xi lanh, điện cực, bóng đèn)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khả năng kết nối với hệ tiền phân tích tự động thông qua các track vận chuyển mẫu của Power Express</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay STAT được giữ lạnh. Tính năng chạy mẫu cấp cứu chỉ với 1 thao tác nhấn nút STAT cùng khả năng chạy chất chuẩn và QC tự động</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng nạp hóa chất trong khi máy đang chạy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ưu tiên các mẫu chạy lặp lại/ chạy kiểm chứng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nạp đồng thời 150 mẫu, cho phép nạp mẫu liên tục khi đang vận hành</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-11-19 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-06-16
355 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy nhuộm tiêu bản tự động | Benchmark Ultra | Benchmark Ultra | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 5325000000 | t | Hệ thống | false | 2021-01-19 | 2021-12-31 | <p>- Hệ thống có thể triển khai các ứng dụng: Nhuộm hóa mô miễn dịch (IHC), lai tại chỗ (ISH), lai tại chỗ mẫu dò bạc (SISH), Miễn dịch huỳnh quang, nhuộm hóa mô miễn dịch nhiều thông số (hai, ba)</p><p>- Công suất: thực hiện 90 tiêu bản cho 8 giờ làm việc và thêm 30 tiêu bản chạy qua đêm</p><p>- Vị trí đặt tiêu bản: 30 tiêu bản</p><p>- Vị trí đặt hóa chất: 35 tiêu bản</p> | <p>- Hệ thống máy BenchMark Ultra: 01 hệ thống</p><p>- Máy in: 01 cái</p><p>- Bàn máy tính: 01 cái</p><p>- Bộ lưu điện 3KV: 01 cái</p> |  | <p>- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 111.76 cm x 84.07 cm x 158.50 cm</p><p>- Trọng lượng khô: 250kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-19 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
356 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY ĐIỀU TRỊ BẰNG SÓNG XUNG KÍCH | BTL 5000 SWT POWER | BTL Industries Limited | Bulgaria | BTL Industries Limited | Anh | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | Bulgaria | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-05 | 2021-12-31 | <p><strong>. Thông tin chung</strong></p><p>- Model: BTL-5000 SWT Power</p><p>- Hãng sản xuất: BTL/Anh</p><p>- Xuất xứ: EU – Anh Quốc</p><p>- Năm sản xuất, chất lượng: 2020 trở về sau, mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE</p><p>- Nguồn cung cấp: 115/230V, 50-60Hz</p><p>- Môi trường hoạt động:</p><p>+ Nhiệt độ: +10<sup>o</sup>C đến +40<sup>o</sup>C</p><p>+ Độ ẩm: 30% đến 75%</p><p>-&nbsp;Phân nhóm theo TT14: Nhóm 3</p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp</strong></p><p>- Máy chính: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Máy nén khí : 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Phụ kiện súng phát sóng xung kích và ruột súng : 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Đầu phát xung đa hội tụ 9mm: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Đầu phát xung đa hội tụ 15mm: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Đầu phát xung hội tụ 15mm: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Gel dùng cho điều trị 1000ml: 01 chai</p><p class="ql-align-justify">- Bộ ruột súng thay thế: 02 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Cáp kết nối với máy chính: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Dây nguồn: 02 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bút cảm ứng: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Xe đẩy cho hệ thống điều trị bằng sóng xung kích: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Tài liệu HDSD máy tiếng anh + tiếng việt: 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p>CHI TIẾT NHƯ FILE ĐÍNH KÈM </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-05-05 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-05-05
357 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy đo nhĩ lượng | Máy đo nhĩ lượng | GSI 39 | Grason-Stadler, Inc. | Mỹ | Grason-Stadler, Inc. | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 425000000 | t | Bộ | true | 2021-05-15 | 2022-05-15 | <p>Máy đo nhĩ lượng</p> | <p class="ql-align-justify"><strong>-</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính:&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đo nhĩ lượng Probe: 01cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chụp tai đo đường khí: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nút bấm phản hồi bệnh nhân: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt: 01 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đo phản xạ đối bên: 01 cái</p><p class="ql-align-justify"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Hộp núm tai các cỡ: 01 hộp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ thử đầu đo: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá đeo vai:&nbsp;&nbsp; 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in nhĩ lượng: 02 cuộn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn, dây kết nối máy tính: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB cài đặt phần mềm: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB hướng dẫn sử dụng: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ máy tính để bàn: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in phun mầu: 01 cái</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2021-05-15 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2021-05-15
358 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng điện thủy lực | Alvo Etiuda 4-02 | Alvo Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa | Ba Lan | Alvo Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa | Ba Lan |  | Công ty TNHH phân phối VM |  | Nhóm null |  |  | 810000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-04-20 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-04-20
359 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy đông máu | Máy phân tích đông máu (1 kênh ) QCA-COAG I | QCA-COAG I | Quimica Clinica Aplicada, S.A | Tây Ban Nha | Quimica Clinica Aplicada, S.A | Tây Ban Nha |  | Công ty TNHH Qa-Lab Việt Nam | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 95000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-20 | 2021-08-31 | <p><em>- Máy xét nghiệm đông máu bán tự động 1 kênh&nbsp;QCA-Coag I</em></p> | <p>1- 1 máy chính,</p><p>2- 1 dây nguồn,</p><p>3- 1 sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh</p><p>4- 1 bộ hóa chất cài đặt</p> |  | <p><em>• Nguyên lý: Turbodensitometric</em></p><p><em>• Đo kênh: 1 kênh</em></p><p><em>• Cuvettes đọc: Microcuvettes</em></p><p><em>• Xác định: PT, APTT, FIB</em></p><p><em>• Nguồn: Nguồn điện 12V DC đầu vào</em></p><p><em>• Nhiệt độ: 37 ° C ± 0,4 ° C nhiệt độ làm việc.</em></p><p><em>• Kích thước: L21 x W19 x H8 cm</em></p><p><em>• Trọng lượng: 1 Kg</em></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Qa-Lab Việt Nam | 2020-11-03 | Công ty TNHH Qa-Lab Việt Nam | 2021-04-22
360 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Máy nội soi Tai mũi họng Full HD | INSIGHT I | M.I. One Co., Ltd | Hàn Quốc | M.I. One Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 280000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>Hệ thống nội soi Tai mũi họng FULL HD</p><p>Model: INSIGHT-I</p><p>Hãng sản xuất: M.I. One</p><p>Nước sản xuất: Hàn Quốc</p> | <p>- CCU (hộp điều khiển) : 1</p><p>- W-CAM: 1</p><p>- Nguồn sáng: Đèn LED</p><p>- Bộ chuyển đổi nguồn: 1</p><p>- Cáp nguồn: 1</p><p>- Màn hình mua trong nước: 1</p><p>- Xe đẩy mua trong nước: 1</p><p>- Ống soi 0 độ: 1 chiếc</p><p>- Ống soi 30 độ (phi 4): 1 chiếc</p><p>- Ống soi 70 độ: 1 chiếc</p><p>- Ống soi nhi: 1 chiếc</p><p>- Hướng dẫn sử dụng (tiếng anh, tiếng việt):&nbsp;</p> |  | <p>- Kết nối được cùng lúc 2 màn hình qua cổng HDMI và 1 màn hình qua cổng CVBS</p><p>- Độ phân giải đầu ra:</p><p>&nbsp;+ Cổng màn hình 1: 1920 x 1080</p><p>&nbsp;+ Cổng màn hình 2: 1280 x 720</p><p>&nbsp;+ CVBS: 720 x 480</p><p>- Độ sáng: Nguồn sáng: &gt; 30,000 Lux</p><p>- Chế độ vận hành: Liên tục</p><p>- Điều khiển: Tiêu chuẩn:</p><p>&nbsp;Núm vặn điều khiển tiêu cự, 5 nút điều khiển:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nguồn</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chế độ chia màn hình: 1, 2, 4 màn hình</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chế độ màu: E(xanh), T(Vàng), N(đỏ)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Tăng độ sáng: Trong dải 1 - 12</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Giảm độ sáng: Trong dải 1 - 12</p><p>- Chỉnh được tiêu cự camera bằng núm xoay</p><p>- Kết nối được với nhiều loại ống soi nhờ có bộ phận kết nối ống kính (coupler lens)</p><p>- Có cổng để nâng cấp phần mềm</p><p>- Có cổng USB để xuất ảnh lưu lại</p><p>- Màn hình: ≥ 23.5 inches</p><p>- Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080</p> | [5 empty] | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | 2020-11-26 | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | 2021-04-07
361 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy sắc ký | Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao - HPLC | Máy phân tích thành phần huyết sắc tố | Premier Resolution | Trinity Biotech (Primus Corporation dba Trinity Biotech) | Mỹ | Trinity Biotech (Primus Corporation dba Trinity Biotech) | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2082000000 | t | Bộ | true | 2020-11-03 | 2021-12-30 | <p>Máy xét nghiệm <strong>Premier Resolution</strong> sử dụng cộng nghệ <strong>HPLC</strong> trao đổi ion để phát hiện các loại biến thể Hemoglobin phổ biến và hiếm gặp hiện tại.</p><p>The Premier Resolution là phương pháp hiện đại nhất trên thị trường hiện nay đối với bệnh huyết sắc tố. Công nghệ phân tách tốt nhất kết hợp với tự động hóa và các tính năng dễ sử dụng sẽ cung cấp cho phòng xét nghiệm của bạn giải pháp hiện đại mà bạn đang tìm kiếm.</p><p><strong>TIN CẬY – THUẬN TIỆN</strong></p><ul><li>Phần mềm của Premier Resolution được thiết kế thân thiện với người sử dụng. Kết hợp&nbsp;màn hình cảm ứng lớn, màu sắc, sử dụng công nghệ màn hình cảm ứng thông minh và máy tính bảng tiên tiến nhất - việc điều khiển chưa bao giờ dễ dàng hơn thế..</li><li>Thư viện hoàn chỉnh:&nbsp;Chứa &gt;90% ca lâm sàng.</li><li>Tự động bật và tắt máy</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-11-03 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-06-16
362 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng hơi nước 150 lít | AS 449 | SMS Sp. z o.o. | Ba Lan | SMS Sp. z o.o. | Ba Lan | ["2021"] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | Ba Lan | Nhóm 2 |  |  | 1725000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-03 | 2021-12-31 | <p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">MÁY TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC 150 LÍT, TÍCH HỢP NỒI HƠI&nbsp;</strong></p><p><br></p><p><strong>Mod</strong><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">el: AS 449</strong></p><p><br></p><ul><li>Hã<em style="background-color: transparent;">ng sản xuất: SMS</em></li></ul><p><br></p><ul><li>X<em style="background-color: transparent;">uất xứ : Ba Lan</em></li><li><br></li><li><em style="background-color: transparent;">Máy mới 100%, sản xuất năm 2021 trở đi</em></li></ul><p><br></p> | <p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">MÁY TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC 150 LÍT, TÍCH HỢP NỒI HƠI&nbsp;</strong></p><p><br></p><p>Mod<strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">el: AS 449</strong></p><p><br></p><ul><li>Hã<em style="background-color: transparent;">ng sản xuất: SMS</em></li></ul><p><br></p><ul><li>X<em style="background-color: transparent;">uất xứ : Ba Lan</em></li><li><br></li><li><em style="background-color: transparent;">Máy mới 100%, sản xuất năm 2021 trở đi</em></li></ul><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><em>Cấu hình 1 bộ bao gồm:</em></strong></p><ol><li><em style="background-color: transparent;">Máy chính: 01 cái</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Bộ tạo hơi tích hợp: 01 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Máy <em style="background-color: transparent;">in tích hợp: 01</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Bơm<em style="background-color: transparent;"> hút chân không tích hợp: 01 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Xe nạp<em style="background-color: transparent;"> dỡ hàng tiêu chuẩn: 01 cái.</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Khung<em style="background-color: transparent;"> để giá trong buồng hấp: 01 bộ.</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Giá <em style="background-color: transparent;">để đồ trong buồng hấp: 10 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Test<em style="background-color: transparent;"> chỉ thị nhiệt Class 4: 01 hộp.</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Test<em style="background-color: transparent;"> Bowie-Dick (kiểm tra độ điền đầy hơi): 10 gói</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Hướn<em style="background-color: transparent;">g dẫn sử dụng tiếng Anh, Việt :01 bộ</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Hướn<em style="background-color: transparent;">g dẫn dịch vụ kỹ thuật tiếng Anh, Việt: 01 bộ</em></li></ol><p><br></p><p>Bộ</p> |  | <p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><em>Cấu hình 1 bộ bao gồm:</em></strong></p><ol><li><em style="background-color: transparent;">Máy chính: 01 cái</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Bộ tạo hơi tích hợp: 01 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Máy <em style="background-color: transparent;">in tích hợp: 01</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Bơm<em style="background-color: transparent;"> hút chân không tích hợp: 01 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Xe nạp<em style="background-color: transparent;"> dỡ hàng tiêu chuẩn: 01 cái.</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Khung<em style="background-color: transparent;"> để giá trong buồng hấp: 01 bộ.</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Giá <em style="background-color: transparent;">để đồ trong buồng hấp: 10 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Test<em style="background-color: transparent;"> chỉ thị nhiệt Class 4: 01 hộp.</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Test<em style="background-color: transparent;"> Bowie-Dick (kiểm tra độ điền đầy hơi): 10 gói</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Hướn<em style="background-color: transparent;">g dẫn sử dụng tiếng Anh, Việt :01 bộ</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Hướn<em style="background-color: transparent;">g dẫn dịch vụ kỹ thuật tiếng Anh, Việt: 01 bộ</em></li></ol><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2021-06-03 | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2021-06-03
363 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ sản khoa điện thủy lực | Alvo Etiuda 4-02 | Alvo Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa | Ba Lan | Alvo Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa | Ba Lan |  | Công ty TNHH phân phối VM |  | Nhóm null |  |  | 870000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-04-20 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-04-20
364 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải 4 thông số EL-120 | EL-120 | AGD Biomedicals Pvt. Ltd | Ấn Độ | AGD Biomedicals Pvt. Ltd | Ấn Độ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT SUNMED | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 120000000 | t | Bộ | true | 2021-02-24 | 2021-06-30 | <p>Máy điện giải tự động 4 thông số công suất 60 test/h</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT SUNMED | 2021-02-24 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT SUNMED | 2021-04-07
365 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung đi cho trẻ M1 - lớn (inox) | PN45I.1 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1400000 | t | Cái | true | 2021-05-05 | 2022-12-31 | <p>Khung đi cho trẻ M1 - lớn (inox)</p> | <p>Khung đi cho trẻ M1 - lớn (inox)</p><p>- KT: 60x50x65-80cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Inox , Tập đi trẻ em . Xếp gọn</p><p>- Có chỉnh cao - thấp&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> |  | <p>- Chất liệu khung inox, 2 bánh xe trước, cao su sau chống trượt, tay cầm bọc mouse</p><p>- KT: D60xR50xC65-80cm (+/- sai số 5%)</p><p>- TL: 3kg</p><p>- Có chỉnh cao - thấp dễ dàng.</p><p>- Dùng để tập đi, trợ giúp bệnh nhân dễ dàng&nbsp;di chuyển, có thể&nbsp;xếp gọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05
366 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện xung trị liệu | H-3000 | Hanil TM Co., Ltd. | Hàn Quốc | Hanil TM Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 51000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-28 | 2021-12-31 | <p>Máy điện xung trị liệu 2 kênh điều trị. 1 kênh giác hút, 1 kênh bản điện cực</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2020-10-28 | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2021-01-28
367 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Ống soi Tai Mũi Họng các cỡ | T0120; T0123; T3180J; T3180G; TH3180; T3183J; T3183G; TH3183; T3187J; T3187G; T5197; T8197 | Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co. Ltd | Trung Quốc | Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co. Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiết bị Y tế Thiên Việt | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 42000000 | t | Cái | true | 2021-05-25 | 2022-05-24 | <p class="ql-align-justify"><strong><u>Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm</u></strong>:</p><p class="ql-align-justify">01 Ống soi có in Data Matrix Code, có thể gắn trực tiếp với dây dẫn sáng của ACMI</p><p class="ql-align-justify">01 Đầu nối với dây dẫn sáng Hawk / Wolf</p><p class="ql-align-justify">01 Đầu nối với dây dẫn sáng Storz / Olympus</p><p class="ql-align-justify">01 Nắp cao su bảo vệ thị kính</p><p class="ql-align-justify">01 Ống nhựa cứng chuyên dụng bảo vệ thân ống soi và ống nhựa này có thể dùng bảo vệ ống soi khi hấp tiệt trùng (đối với Ống soi được phép hấp tiệt trùng)</p><p class="ql-align-justify">01 Hộp nhôm có lót khuôn mousse bảo quản ống soi, có thể dùng hộp nhôm này để đựng ống soi khi hấp tiệt trùng (đối với Ống soi được phép hấp tiệt trùng)</p><p class="ql-align-justify">01 Hộp giấy bảo vệ hộp ống soi</p><p class="ql-align-justify">01 Hướng dẫn sử dụng</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"><strong><u>Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm</u></strong>:</p><p class="ql-align-justify">01 Ống soi có in Data Matrix Code, có thể gắn trực tiếp với dây dẫn sáng của ACMI</p><p class="ql-align-justify">01 Đầu nối với dây dẫn sáng Hawk / Wolf</p><p class="ql-align-justify">01 Đầu nối với dây dẫn sáng Storz / Olympus</p><p class="ql-align-justify">01 Nắp cao su bảo vệ thị kính</p><p class="ql-align-justify">01 Ống nhựa cứng chuyên dụng bảo vệ thân ống soi và ống nhựa này có thể dùng bảo vệ ống soi khi hấp tiệt trùng (đối với Ống soi được phép hấp tiệt trùng)</p><p class="ql-align-justify">01 Hộp nhôm có lót khuôn mousse bảo quản ống soi, có thể dùng hộp nhôm này để đựng ống soi khi hấp tiệt trùng (đối với Ống soi được phép hấp tiệt trùng)</p><p class="ql-align-justify">01 Hộp giấy bảo vệ hộp ống soi</p><p class="ql-align-justify">01 Hướng dẫn sử dụng</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong><u>Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm</u></strong>:</p><p class="ql-align-justify">01 Ống soi có in Data Matrix Code, có thể gắn trực tiếp với dây dẫn sáng của ACMI</p><p class="ql-align-justify">01 Đầu nối với dây dẫn sáng Hawk / Wolf</p><p class="ql-align-justify">01 Đầu nối với dây dẫn sáng Storz / Olympus</p><p class="ql-align-justify">01 Nắp cao su bảo vệ thị kính</p><p class="ql-align-justify">01 Ống nhựa cứng chuyên dụng bảo vệ thân ống soi và ống nhựa này có thể dùng bảo vệ ống soi khi hấp tiệt trùng (đối với Ống soi được phép hấp tiệt trùng)</p><p class="ql-align-justify">01 Hộp nhôm có lót khuôn mousse bảo quản ống soi, có thể dùng hộp nhôm này để đựng ống soi khi hấp tiệt trùng (đối với Ống soi được phép hấp tiệt trùng)</p><p class="ql-align-justify">01 Hộp giấy bảo vệ hộp ống soi</p><p class="ql-align-justify">01 Hướng dẫn sử dụng</p><p><br></p> | <p>Không có</p> |  |  |  |  | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiết bị Y tế Thiên Việt | 2021-05-25 | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiết bị Y tế Thiên Việt | 2021-05-25
368 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy trị liệu bằng sóng xung kích | SHOCK MED SP | EME S.R.L. | Italy | EME S.R.L. | Italy |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | Italy | Nhóm 3 |  |  | 651000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-22 | 2021-09-30 | <p>Máy trị liệu bằng sóng xung kích</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> | <p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Máy chính: 01 </span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Bộ kit súng: 01 </span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Đầu phát đa hội tụ φ 9 mm: 01 </span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Đầu phát hội tụ φ 15 mm: 01 </span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Đầu phát đa hội tụ φ 15 mm: 01 </span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Chai gel 1000ml: 01 </span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Cáp nguồn: 01 </span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</span></p> | <p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Máy chính: 01 </span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Bộ kit súng: 01 </span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Đầu phát đa hội tụ φ 9 mm: 01 </span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Đầu phát hội tụ φ 15 mm: 01 </span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Đầu phát đa hội tụ φ 15 mm: 01 </span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Đầu phát hội tụ φ 35 mm: 01 </span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Chai gel 1000ml: 01 </span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Xe đẩy</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Cáp nguồn: 01 </span></p><p>Chai gel 260 ml </p><p>Túi gel mềm 5000 ml</p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Bộ kit vệ sinh súng</span></p><p>Túi đựng máy di động</p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</span></p> | <p>Nguồn cung cấp: 230Vca, 50-60 Hz <u>+</u> 10%</p><p>Công suất tiêu thụ: <span style="color: black;">190 VA</span></p><p><span style="color: black;">Cầu chì: 2 AT - 5 x 20 mm</span></p><p>Cường độ áp lực: 550 VA</p><p>Tần số: Từ 50 Hz đến 60 Hz</p><p>Màn hình hiển thị: Màn hình LCD có đèn nền để xem và kiểm soát các thông số vận hành, cảm ứng màu 10.1 "</p><p>Các chế độ phát: Có 5 chế độ phát </p><p>BURST AUTO</p><p>CONTINUE AUTO</p><p>BURST</p><p>KEEP IT GOING</p><p>SINGLE</p><p>Chế độ BURST: (1-100) xung Burst</p><p>tạm nghỉ(10 - 2000)ms giữa các xung Burst</p><p>Cường độ áp lực: MAX 19 Mpa</p><p>Áp lực: (1.5 - 4) bar mỗi bước là 0.1 bar</p><p>Tần số phát bắn trên 1 lần điều trị: (0 -10000)</p><p>Số phát bắn đã test: 2.000.000</p><p>Phân loại theo chỉ thị 93/42 / EEC: IIB</p><p>Mức cách nhiệt theo tiêu chuẩn EN 60601-1: I BF</p><p>Mức độ chống xâm nhập chất lỏng theo tiêu chuẩn EN 60601-1: IPX0</p><p>Số kênh đầu ra: 1</p><p>Chương trình trị liệu mẫu: 8</p><p>Chương trình mẫu trên bộ nhớ máy: 200</p><p>Chương trình lưu trên USB: USB 4GB</p><p> </p><p>Bộ nhớ của thẻ bệnh nhân có thể lưu trữ: Tùy thuộc vào số lượng ký tự được sử dụng để điền vào biểu mẫu</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-06-22 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á | 2021-06-22
369 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | Accu-Chek Active Meter Only mg/dL | Accu-Chek Active Meter Only mg/dL | Sanmina (Shenzhen) Ltd. | Trung Quốc | Roche Diabetes Care GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 666667 | t | Hộp | false | 2021-03-10 | 2021-12-31 | <p>Máy đo đường huyết Accu-Chek® Active chỉ được sử dụng với que thử Accu-Chek® Active nhằm mục đích để xác định nồng độ đường trong máu mao mạch. Tham khảo thêm tờ hướng dẫn sử dụng trong mỗi hộp que thử nếu bạn muốn xác định nồng độ đường trong các mẫu máu khác.</p><p>Hệ thống máy đo đường huyết bao gồm máy và que thử thích hợp cho việc tự theo dõi đường huyết và chuyên viên y tế sử dụng. Người bệnh Đái tháo đường có thể sử dụng máy để tự theo dõi đường huyết của chính mình. Các</p><p>chuyên viên y tế có thể sử dụng để kiểm tra đường huyết của bệnh nhân và sử dụng trong thăm khám lâm sàng hoặc các trường hợp cần</p><p>kết quả nhanh.</p><p>Hệ thống này còn phù hợp cho việc kiểm tra đường huyết bằng các mẫu máu lấy từ những vị trí thay thế.</p><p>Hệ thống này không được dùng trong việc chẩn đoán hoặc sàng lọc bệnh Đái tháo đường.</p><p>Hệ thống chỉ phù hợp sử dụng bên ngoài cơ thể.</p><p>Những người bị khiếm thị không nên sử dụng máy.</p><p>Hệ thống không sử dụng thẻ mã hóa Máy đo Accu-Chek® Active chỉ sử dụng cho các mục đích dự đoán, nếu sử dụng cho việc ngăn ngừa có thể không hiệu quả.</p><p>Hệ thống này bao gồm: Máy đo Accu-Chek Active kèm pin, que thử Accu-Chek Active* và dung dịch chứng Accu-Chek Active*.</p><p>*Một vài phụ kiện có thể không đi kèm theo máy. Các phụ kiện này được mua riêng.</p> | <p>Gồm 1 máy đo (kèm pin) đơn vị đo mg/dL, tài liệu hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-03-10 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
370 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy | Máy phân tích tế bào dòng chảy | NAVIOS EX Flow Cytometer 6 COLOR/2 LASER | Beckman Coulter, Inc. | Mỹ | Beckman Coulter Ireland Inc. | Ireland |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 4497400000 | t | Bộ | true | 2020-10-29 | 2021-12-30 | <p>Máy phân tích tế bào dòng chảy <strong>Navios EX 2 laser/6 màu</strong> cung cấp giải pháp cho ứng dụng phân tích tế bào tiên tiến với luồng công việc tối ưu cho các phòng xét nghiệm lưu lượng lớn. Navios EX cung cấp nhiều giá trị hơn cho phòng xét nghiệm của bạn, độ nhạy và độ phân giải; chất lượng và độ lặp lại kết quả. Đây là thế hệ tiếp theo sử dụng công nghệ laser và quang học trên nền tảng nghiên cứu thành công về CytoFLEX. Hiệu suất mạnh mẽ mang đến sự yên tâm vì khi phân tích các mẫu quan trọng mọi sự kiện đều quan trọng.</p><ul><li>Chuỗi công việc hiệu quả thông qua quản lý dữ liệu tự động từ nhận dạng mẫu đến báo cáo dữ liệu</li><li>Độ phân giải quần thể rõ ràng với laser công suất kép mới và quang học tích hợp</li><li>Công nghệ cảm biến tán xạ sáng tạo cung cấp sự linh hoạt cho phân tích quần thể huỳnh quang và vi hạt huỳnh quang mờ</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-10-29 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-06-16
371 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Hệ thống máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao 2 cửa công suất 12 stu, tích hợp bộ sinh hơi, bộ kiểm tra bowie - dick test bằng điện tử bên trong máy và các hệ thống phụ trợ khác | SELECTOMAT PL 6618 -2 CL ED | MMM Munchener Medizin Mechanik GmbH | Đức | MMM Munchener Medizin Mechanik GmbH | Đức |  | Công ty TNHH phân phối VM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 5500000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-05-06 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-05-14
372 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo khúc xạ | Máy đo khúc xạ kèm độ cong giác mạc | PRK-7000 | Potec Co., Ltd | Hàn Quốc | Potec Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 260000000 | t | Bộ | true | 2021-04-07 | 2021-12-31 | <p>Máy đo khúc xạ</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG | 2021-04-07 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG | 2021-04-07
373 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy ly tâm | Máy ly tâm lạnh đa năng | Máy ly tâm tốc độ cao (khoảng 13000 - 14000 rpm) | Mikro 200R | Andreas Hettich GmbH & Co. KG | Đức | Andreas Hettich GmbH & Co. KG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE | Đức | Nhóm null |  |  | 210000000 | t | Cái | false | 2021-06-04 | 2021-12-31 | <p>- Máy ly tâm lạnh mikro 200r có thiết kế nhỏ gọn không chiếm quá nhiều diện tích phù hợp với ứng dụng các phòng thí nghiệm vừa của các cá nhân,tổ chức nghiên cứu tầm trung,nổi bật với khả năng làm lạnh và làm lạnh nhanh,hệ thống kiểm soát nhiệt độ tiến tiến,đảm bảo những yêu cầu khét khe nhất trong các lĩnh vực nghiên cứu</p><p>- Mikro 200r có tốc độ cao 15,000 vòng/phút với lực ly cực lớn 21,382 RCF dễ dàng phân tách các thành phần trong mẫu thành các phần riêng biệt trong thời gian ngắn,rotor có dung tích 30 ống khiến quá trình ly tâm cho mỗi phiên nhiều hơn và giảm tổng thời gian ly tâm mẫu</p><p>- Bộ điều khiển kỹ thuật số PID,cơ chế động cơ ENCODER với dãy xung lấy mẫu cho phép điều khiển gần như chính xác tốc độ vòng quay 1 cách tuyệt đối</p> | <p>- Vỏ và nắp bằng kim loại</p><p>-&nbsp;Có cổng quan sát trên nắp</p><p>- khóa nắp một tay</p><p>- bảo vệ thả nắp</p><p>- Mở nắp khẩn cấp</p><p>- tự động nhận diện rotor</p><p>- Động cơ không chổi than</p><p>- Hiển thị lỗi trên màn hình</p><p>- Có thể hiển thị ở ° C và ° F&nbsp;</p><p>-&nbsp;Tắt khi mất cần bằng</p><p>- bảng điều khiển với giá trị thực tế của tất cả</p><p>thông số</p><p>-&nbsp;Có báo&nbsp;âm thanh&nbsp;sau khi hoàn thành</p><p>chạy li tâm</p><p>Thông số kỹ thuật</p><p>Tốc độ li tâm tối đa : 500 - 15.000&nbsp;Vòng/ phút&nbsp;Điều chỉnh theo gia số 10</p><p>- Lực li tâm tối đa : 21.382 RCF</p><p>- Dung tích tối đa : 30 x 2.0 ml</p><p>-&nbsp;Có 3 rotor&nbsp;khác nhau để lựa chọn</p><p>- Tuân thủ IvD theo chỉ thị 98/79 / EC</p><p>- Phím xung cho chế độ chu kỳ ngắn</p><p>- Hoạt động dễ dàng với bàn phím và núm điều khiển</p><p>-&nbsp;Lưu trữ 04 chương trình</p><p>-&nbsp;9&nbsp;gia tốc&nbsp;tăng tốc giảm tốc riêng.</p><p>&nbsp;- Nhiệt độ cài đặt từ -10 đến +40 ° C</p> |  | <p>- Màn hình hiển thị kỹ thuật số, dễ nhìn, dễ đọc</p><p>- Lực ly tâm ( RCF ) cực đại : 21,382</p><p>- Tốc độ tối đa: 15.000 vòng /phút.</p><p>- Dung tích lớn nhất: 30 x 1.5 / 2.0 ml</p><p>- Nhiệt độ li tâm có thể điều chỉnh trong khoảng: -10°C đến 40°C</p><p>- Thời gian ly tâm có thể cài đặt: 1giấy đến 99 phút 59 giấy, các chế độ chạy theo chu kì ngắn hoặc chạy liên tục</p><p>- Nguồn điện: 200 ~ 240 V</p><p>- Tần số: 50 Hz / 60 Hz</p><p>- Công suất: 400 VA</p><p>- Đạt tiêu chuẩn Emission, Immunity: EN / IEC 61236-1, classB</p><p>- Trọng lượng: 28 kg</p><p>- Kích thước máy( H x W x D ) : 260 x 281 x 547 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE | 2021-06-04 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE | 2021-06-04
374 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính Widex EVOKE EBB3D 220 | EVOKE EBB3D 220 | Widex A/S | Đan Mạch | Widex A/S | Đan Mạch |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG |  | Nhóm 3 |  |  | 26000000 | f | Bộ | true | 2021-05-14 | 2022-05-14 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy trợ thính công suất cao dành cho người lớn và trẻ em</span></p> | <p>Máy chính: 01 máy</p><p>Hộp đựng máy: 01 hộp</p> |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số</p><p>-Số kênh : 10</p><p>-Số chương trình: 3</p><p>- Mức độ khuếch đại tối đa: 76SPL; Công suất đầu ra tối đa 139db SPL</p><p>-Hiệu chỉnh bằng phần mềm theo thính lực đồ</p><p>-Công nghệ Zen điều trị ù tai</p><p>-Công nghệ SoundSense Learn</p><p>-Công nghệ nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động</p><p>-Định hướng âm thanh</p><p>-Dành cho mức độ nghe kém từ nặng đến Sâu</p><p>-Kết nối đIện thoại hệ điều hành IOS, Android và phụ kiện: Roger, TV DEX,...</p><p>- Loại Pin sử dụng: Zin C air , cỡ Pin A13</p> | <p>Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ</p><p>Bảo hành: 02 năm</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-14 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-14
375 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy Hấp Tiệt Trùng 690 Lít 2 Cửa | Azteca A-6615 | Celitron Medical Technologies Kft | Hungary | Celitron Medical Technologies Kft | Hungary |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 3900000000 | t | Cái | true | 2021-04-07 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">Máy Hấp Tiệt Trùng 690 Lít 2 Cửa.</strong></p><p><span style="color: black;">Model: </span><strong style="color: black;">Azteca A-6615</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Hãng sản xuất: </span><strong style="color: black;">CELITRON</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Nước sản xuất: </span><strong style="color: black;">HUNGARY (EU)</strong></p><p><span style="color: black;">Tiêu chuẩn: </span><strong style="color: black;">EC, ISO 13485, ISO 9001</strong></p> | <p>Cấu hình cung cấp:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy: 2 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lồng hấp: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rổ đựng dụng cụ: 8 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy lọc RO: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vách inox: 1 bộ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy nén khí: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ làm mềm nước: 1 bộ</p> | [7 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2021-04-07 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2021-04-07
376 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ dụng cụ trung phẫu | Landanger | Pháp | Landanger | Pháp |  | Công ty TNHH Nguyên Long | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 104481500 | t | Bộ | false | 2021-03-13 | 2022-03-13 | <p>Bộ dụng cụ trung phẫu</p> | <p>Giá công khai là giá theo cấu hình và số lượng đính kèm</p><p>Giá sẽ thay đổi khi có sự thay đổi về cấu hình, chủng loại và số lượng.</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Nguyên Long | 2021-03-13 | Công ty TNHH Nguyên Long | 2021-03-13
377 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Ống soi niệu quản, bàng quang; bể thận (bán cứng) 02 kênh loại 80, ; F6; F8 x 425 mm dùng trong tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng laser - Uretero - Renoscope instrument channel F6; F8 x 425mm | Y1430A | Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co. Ltd | Trung Quốc | Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co. Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiết bị Y tế Thiên Việt |  | Nhóm null |  |  | 189000000 | t | Cái | true | 2021-05-25 | 2022-05-25 | <p class="ql-align-justify"><u style="color: blue;">Ống soi niệu quản, bàng quang; bể thận (bán cứng) 02 kênh loại 8</u><sup style="color: blue;"><u>0, </u></sup><u style="color: blue;">; F6; F8 x 425 mm dùng trong tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng laser - Uretero - Renoscope instrument channel F6; F8 x 425mm</u></p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"><u style="color: blue;">Ống soi niệu quản, bàng quang; bể thận (bán cứng) 02 kênh loại 8</u><sup style="color: blue;"><u>0, </u></sup><u style="color: blue;">; F6; F8 x 425 mm dùng trong tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng laser - Uretero - Renoscope instrument channel F6; F8 x 425mm</u></p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"><u style="color: blue;">Ống soi niệu quản, bàng quang; bể thận (bán cứng) 02 kênh loại 8</u><sup style="color: blue;"><u>0, </u></sup><u style="color: blue;">; F6; F8 x 425 mm dùng trong tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng laser - Uretero - Renoscope instrument channel F6; F8 x 425mm</u></p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"><u style="color: blue;">Ống soi niệu quản, bàng quang; bể thận (bán cứng) 02 kênh loại 8</u><sup style="color: blue;"><u>0, </u></sup><u style="color: blue;">; F6; F8 x 425 mm dùng trong tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng laser - Uretero - Renoscope instrument channel F6; F8 x 425mm</u></p><p><br></p> | <p>Không có</p> |  |  |  |  | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiết bị Y tế Thiên Việt | 2021-05-25 | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiết bị Y tế Thiên Việt | 2021-05-25
378 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy Hấp Tiệt Trùng 175 Lít 1 Cửa | Azteca A-456 | Celitron Medical Technologies Kft | Hungary | Celitron Medical Technologies Kft | Hungary |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 1900000000 | t | Cái | true | 2021-04-05 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">Máy Hấp Tiệt Trùng 175 Lít 1 Cửa.</strong></p><p><strong style="color: black;"> </strong><span style="color: black;">Model: </span><strong style="color: black;">Azteca A-456</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Hãng sản xuất: </span><strong style="color: black;">CELITRON</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Nước sản xuất: </span><strong style="color: black;">HUNGARY (EU)</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Tiêu chuẩn: </span><strong style="color: black;">EC, ISO 13485, ISO 9001.</strong></p> | <p>Cấu hình cung cấp:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lồng hấp: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rổ đựng dụng cụ: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy lọc RO: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vách inox: 1 bộ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy nén khí: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ làm mềm nước: 1 bộ</p> | [7 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2021-04-05 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2021-04-07
379 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy cấy máu tự động | Hệ thống máy cấy máu | BD BACTEC FX40 | Becton, Dickinson and Company | Mỹ | Becton, Dickinson and Company | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-01 | 2021-04-30 | <p>Hệ thống máy cấy máu dùng để phát hiện nhanh vi khuẩn và nấm từ mẫu lâm sàng</p><p>Công suất&nbsp;máy: 40 vị trí ủ chai</p><p>Nguyên tắc: Dựa vào sự gia tăng tín hiệu huỳnh quang gây ra bởi sự gia tăng nồng độ CO2 do vi sinh vật sử dụng trong quá trình trao đổi chất.</p> | <p class="ql-align-center"> <strong>Danh mục</strong></p><p class="ql-align-center"> <strong>Số lượng</strong></p><p> Máy chính</p><p class="ql-align-center"> 01 Máy</p><p> Bộ phụ kiện chuẩn chạy máy</p><p class="ql-align-center"> 1 bộ</p><p> Bộ lưu điện Santak Online 3kVA</p><p class="ql-align-center"> 1 bộ</p><p> Máy in laser</p><p class="ql-align-center"> 1 bộ</p><p> Bộ hóa chất chạy nghiệm thu máy (1 lần) bao gồm:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chai cấy máu hiếu khí người lớn: 1 thùng (50 chai/thùng)</p><p class="ql-align-center"> 1 bộ</p><p> </p> | <p class="ql-align-center"><strong>Danh mục</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Số lượng</strong></p><p>Máy chính</p><p class="ql-align-center">01 Máy</p><p>Bộ phụ kiện chuẩn chạy máy</p><p class="ql-align-center">1 bộ</p><p>Bộ lưu điện Santak Online 3kVA</p><p class="ql-align-center">1 bộ</p><p>Máy in laser</p><p class="ql-align-center">1 bộ</p><p>Bộ hóa chất chạy nghiệm thu máy (1 lần) bao gồm:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chai cấy máu hiếu khí người lớn: 1 thùng (50 chai/thùng)</p><p class="ql-align-center">1 bộ</p><p>Ổ điện 6 lỗ</p><p class="ql-align-center">1 bộ</p><p>Kết nối LIS 2 chiều</p><p class="ql-align-center">1 lần</p><p>Kết nối Epicenter</p><p class="ql-align-center">1 lần</p><p>Bộ máy tính chạy Epicenter</p><p class="ql-align-center">1 bộ</p><p>Hóa chất chạy xác định phương pháp</p><p class="ql-align-center">1 lần</p><p>Vinacontrol</p><p class="ql-align-center">1 lần</p><p>Chuẩn hóa ISO</p><p class="ql-align-center">1 lần</p><p>Bảo hành miễn phí 3 năm</p><p class="ql-align-center">3 năm</p> | <p>Công suất: &gt;= 40 chai</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-04-20
380 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | Máy đo âm ốc tai | SOH100098 | Path Medical GmbH | Đức | Path Medical GmbH | Đức | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 363000000 | t | Bộ | true | 2021-05-14 | 2022-05-14 | <p>Máy đo âm ốc tai</p> | <p>Máy đo cầm tay: 01 máy</p><p>- Đầu đo DP Probe: 01 cái</p><p>- Hộp núm tai các cỡ: 01 hộp</p><p>- USB cài đặt phần mềm: 02 cái</p><p>- Củ sạc: 01 cái</p><p>- Máy in nhiệt: 01 cái</p><p>- Dây kết nối USB: 01 cái</p><p>- Adapter và dây nguồn: 01 cái</p><p>- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p><p>- Bộ máy tính để bàn: 01 bộ</p><p>- Máy in phun mầu: 01 bộ</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh và Việt): 01 bộ</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-14 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-14
381 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy cắt tiêu bản | Máy cắt tiêu bản bán tự động | M - 240 | Especialidades Médicas Myr, S.L. | Tây Ban Nha | Especialidades Médicas Myr, S.L. | Tây Ban Nha |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-02 | 2021-09-02 | <p>Giao diện thân thiện với người dùng</p><p>&nbsp;</p><p>Màn hình TFT 7 ”đầy đủ màu sắc với màn hình cảm ứng PCAD (điện dung dự kiến). Kích thước và độ nghiêng của màn hình cho phép lựa chọn các thông số một cách dễ dàng và dễ dàng và tăng độ an toàn cho người dùng.</p><p><br></p><p>Tất cả các thông số và chức năng cần thiết đều có sẵn trên màn hình chính: chế độ mặt cắt, độ dày mặt cắt và cắt tỉa, bộ đếm mặt cắt, tổng mặt cắt, hành trình còn lại, thu hồi và nguồn cấp dữ liệu thô, \ chức năng bộ nhớ.</p><p><br></p><p>Đầu định hướng mẫu</p><p>Nhờ cơ chế chặn, hệ thống thay đổi dễ vận hành cho phép làm việc với các kẹp mẫu khác nhau.</p><p><br></p><p>Nguồn cấp mẫu có động cơ</p><p>Cấp liệu thô chính xác, có động cơ ở hai chế độ, liên tục và từng bước. Ở chế độ liên tục, tốc độ có thể lựa chọn giữa chậm và nhanh để đảm bảo phương pháp tiếp cận mẫu được kiểm soát.</p><p><br></p><p>Kẹp mẫu tháo nhanh</p><p>Thiết kế tiên tiến của kẹp mẫu giúp ngăn chặn bụi bẩn tích tụ và tạo điều kiện thuận lợi cho các thao tác với microtome.</p><p><br></p><p>Chức năng rút dao, có thể được tắt, giúp kéo dài thời hạn sử dụng của lưỡi dao.</p><p><br></p><p>Khay rác rộng rãi</p><p>Lớp phủ chống tĩnh điện đặc biệt ngăn chặn sự bám dính của parafin và giảm thiểu thời gian làm sạch. Thiết kế tiện dụng với bề mặt để kê tay. Khu vực rộng trên đỉnh của microtome để lưu trữ các công cụ.</p><p>Hệ thống vận chuyển dao</p><p>Giá đỡ lưỡi dao trượt ngang theo cả hai hướng cho phép sử dụng toàn bộ lưỡi cắt. Nó chấp nhận các lưỡi dao cấu hình thấp và cao.</p><p><br></p><p>Tất cả đều được trang bị bộ phận bảo vệ ngón tay vì lý do an toàn.</p><p><br></p><p>Tay quay êm ái và tiện dụng</p><p>Tay quay được cân bằng hoàn hảo nhờ hệ thống đối trọng đổi mới và có thể được khóa ở mọi vị trí góc cạnh. Có thể thực hiện cắt bằng cách quay tay quay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ.</p><p>Tay quay hoạt động êm ái giảm thiểu sự mệt mỏi cho người dùng.</p> | <p>- Máy chính: 01 chiếc</p><p>- Bộ gá giữ dao: 01 chiếc</p><p>- Kẹp tháo lắp nhanh: 01 chiếc</p><p>- Hộp lưỡi dao cắt 1 lần: 01 hộp</p><p>- Khay chứa mẫu cắt: 01 chiếc</p><p>- Sách hướng dẫn vận hành: 01 quyển</p> |  | <ul><li>Độ dày lát cắt</li></ul><p>Tổng phạm vi tính bằng (μm) 0,5 - 100</p><p>Cài đặt độ dày tính bằng (μm)</p><p>&nbsp;0,5 - 5 với gia số 0,5</p><p>&nbsp;5 - 20 với gia số 1</p><p>&nbsp;20 - 60 với gia số 5</p><p>&nbsp;60 - 100 với gia số 10</p><ul><li>Cắt tỉa</li></ul><p>Tổng phạm vi tính bằng (μm) 1 - 600</p><p>Cài đặt độ dày tính bằng (μm)</p><p>&nbsp;1 - 10 với gia số 1</p><p>&nbsp;10 - 20 với gia số 2</p><p>&nbsp;20-50 với gia số 5</p><p>&nbsp;50 - 100 với gia số 10</p><p>&nbsp;100 - 600 với gia số 50</p><ul><li>Nguồn cấp mẫu (mm) 28 ± 1 mm</li><li>Hành trình dọc (mm) 72 ± 1 mm để cho phép phân chia các cassettes lớn</li><li>Giao diện người dùng: Màn hình cảm ứng 7 ”</li><li>Chế độ hoạt động: Xoay hoặc Lắc (có thể lựa chọn)</li><li>Rút mẫu: Chức năng tùy chọn có thể bị vô hiệu hóa</li></ul><p>Tổng phạm vi tính bằng (μm) 5 - 250 μm (có thể lựa chọn theo bước tăng 1 μm)</p><p>&nbsp;5 giá trị xác định trước: 20, 30, 40, 60, 80 μm</p><p>&nbsp;Giá trị mặc định: 40 μm</p><ul><li>Chỉnh thô có động cơ (μm / giây)</li></ul><p>&nbsp;300 (tốc độ chậm về phía trước)</p><p>&nbsp;800 (tua đi nhanh)</p><p>&nbsp;1800 (lùi tốc độ cực nhanh)</p><p>&nbsp;Chức năng bổ sung cho nguồn cấp dữ liệu thô tiến / lùi trong chế độ bước</p><p>Bộ giữ lưỡi Loại Hai trong Một cho các lưỡi có cấu hình cao và thấp</p><p>Tối đa kích thước mẫu 50x60x40 mm (rộng x h x d)</p><p>Hướng mẫu</p><p>&nbsp;± 8º ngang và dọc</p><p>&nbsp;Khả năng xoay: 360º</p><p>&nbsp;Chỉ thị vị trí 0 bằng cách nhấp chuột (hướng x và y)</p><p>Yêu cầu nguồn 100-240 VAC / 50-60Hz</p><p>Tiêu thụ 40 VA</p><p>Kích thước</p><p>Chiều rộng 465 mm</p><p>Chiều sâu với khay 540 mm</p><p>Chiều cao 298 mm</p><p>Cân nặng 33,9 kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-02-02 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-06-04
382 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | Accu-Chek Active Meter Only mmol/L | Accu-Chek Active Meter Only mmol/L | Sanmina (Shenzhen) Ltd. | Trung Quốc | Roche Diabetes Care GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM |  | Nhóm 4 |  |  | 666667 | t | Thùng | false | 2021-03-10 | 2021-12-31 | <p>Máy đo đường huyết Accu-Chek® Active chỉ được sử dụng với que thử Accu-Chek® Active nhằm mục đích để xác định nồng độ đường trong máu mao mạch. Tham khảo thêm tờ hướng dẫn sử dụng trong mỗi hộp que thử nếu bạn muốn xác định nồng độ đường trong các mẫu máu khác.</p><p>Hệ thống máy đo đường huyết bao gồm máy và que thử thích hợp cho việc tự theo dõi đường huyết và chuyên viên y tế sử dụng. Người bệnh Đái tháo đường có thể sử dụng máy để tự theo dõi đường huyết của chính mình. Các</p><p>chuyên viên y tế có thể sử dụng để kiểm tra đường huyết của bệnh nhân và sử dụng trong thăm khám lâm sàng hoặc các trường hợp cần</p><p>kết quả nhanh.</p><p>Hệ thống này còn phù hợp cho việc kiểm tra đường huyết bằng các mẫu máu lấy từ những vị trí thay thế.</p><p>Hệ thống này không được dùng trong việc chẩn đoán hoặc sàng lọc bệnh Đái tháo đường.</p><p>Hệ thống chỉ phù hợp sử dụng bên ngoài cơ thể.</p><p>Những người bị khiếm thị không nên sử dụng máy.</p><p>Hệ thống không sử dụng thẻ mã hóa Máy đo Accu-Chek® Active chỉ sử dụng cho các mục đích dự đoán, nếu sử dụng cho việc ngăn ngừa có thể không hiệu quả.</p><p>Hệ thống này bao gồm: Máy đo Accu-Chek Active kèm pin, que thử Accu-Chek Active* và dung dịch chứng Accu-Chek Active*.</p><p>*Một vài phụ kiện có thể không đi kèm theo máy. Các phụ kiện này được mua riêng.</p> | <p>Gồm 1 máy đo (kèm pin) đơn vị đo mmol/L, tài liệu hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-03-10 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
383 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | Xe đẩy cáng cứu thương | YQC-2R | Jiangsu Rixn Medical Equipment Co., Ltd | Trung Quốc | Jiangsu Rixn Medical Equipment Co., Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 36000000 | t | Cái | true | 2021-06-22 | 2021-08-31 | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Cáng chủ yếu được làm bằng khung thép và nhựa</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Cáng được nâng bằng tay</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Thiết bị được trang bị phanh điều khiển trung tâm</span></p> | <p>- Khung cáng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p>- Đệm:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;01 cái</p><p>- Cọc truyền dịch: 01 cái</p><p>- Bánh xe:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p> |  | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Thiết bị được trang bị phanh điều khiển trung tâm</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Kích thước bánh xe:&nbsp;Φ150mm</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Kích thước ở vị trí cao nhất: 191 x&nbsp;59 x 88cm</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Kích thước ở vị trí cao nhất: 191 x&nbsp;59 x 57cm</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Góc gập lưng lớn nhất: 65</span><sup style="color: rgb(51, 51, 51);">0</sup></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Trọng lượng tịnh: 81kg</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Tải trọng: 250kg</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Kích thước đóng gói: 199 x 69 x 67cm</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Trọng lượng đóng gói: 100kg</span></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2021-06-22 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2021-06-22
384 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm mắt | Máy siêu âm mắt AB | 4Sight | Accutome, Inc. | Mỹ | Keeler Ltd | Anh | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG | Anh | Nhóm 3 |  |  | 780000000 | t | Bộ | true | 2021-04-07 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm mắt</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG | 2021-04-07 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG | 2021-04-13
385 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Sàn nhún tập trẻ khuyết tật vận động | PN38 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 4510000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>Sàn nhún tập trẻ khuyết tật vận động</p> | <p>- Khung inox,D=&nbsp;1m , tập vận động;&nbsp;</p><p>- Khối lượng:10kg&nbsp;</p><p>- KT: 100x100x77cm (+/- sai số 5%);mặt nhún:73x73cm</p><p>Có tay vịn bằng Inox&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>- Chất liệu : Khung inox, mặt nhún làm bằng vải chắc chắn tạo độ căng khi nhún</p><p>- Kích thước : <span style="color: black;">100x100x77cm (+/- sai số 5%);mặt nhún:73x73cm</span></p><p><span style="color: black;">- Đường kính : D=&nbsp;1m </span></p><p>-Trọng lượng: 10kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><span style="color: black;">* Khác với sàn nhún tập thể dục bình thường , đặc biệt sàn nhún Phana có tay vịn để những trẻ yếu cũng có thể vịn vào và tập dễ dàng.&nbsp;</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
386 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần | V10GMS | Lamidey Noury Medical | Pháp | Lamidey Noury Medical | Pháp |  | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 330000000 | t | Cái | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p>Dao mổ điện cao tần</p> | <p>- Máy chính: 01 chiếc</p><p>- Tấm điện cực trung tính dùng nhiều lần: 01 chiếc</p><p>- Pedal đạp chân đơn: 01 chiếc</p><p>- Pedal đạp chân đôi: 01 chiếc</p><p>- Tay dao đơn cực 2 nút bấm kèm cáp nối: 01 cái </p><p>- Bộ lưỡi dao đơn cực: 01 bộ</p><p>- Cáp lưỡng cực: 01 chiếc</p><p>- Tài liệu HDSD: 01 bộ</p> |  | <p>Thông số chỉ tiêu kỹ thuật:</p><p>1. Máy chính:</p><p>- Model: V10GMS</p><p><br></p><p>2. Lĩnh vực thăm khám: Có nhiều chế độ cắt, đốt (cầm máu) với các chế độ làm việc đơn cực và lưỡng cực</p><p>3. Chế độ cắt:</p><p>- Chế độ cắt đơn cực</p><p>- Chế độ cầm máu đơn cực</p><p>- Chế độ cắt lưỡng cực</p><p>- Chế độ cầm máu lưỡng cực</p><p>- Hệ thống hàn mạch</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2021-04-20 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2021-04-20
387 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập trẻ sơ sinh | Máy giúp thở | medin-NC3 | Medin | Đức | Medin | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 550000000 | t | Cái | true | 2020-11-24 | 2020-12-31 | <p>MÁY GIÚP THỞ </p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-11-24 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-12-31
388 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn Mổ C-Arm | OT80.20 | Inspital Medikal Teknoloji A.Ş. | Thổ Nhĩ Kỳ | Inspital Medikal Teknoloji A.Ş. | Thổ Nhĩ Kỳ |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 4 |  |  | 780000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p>BÀN MỔ C-ARM</p><p><em>Model:</em> OT80.20</p><p><em>Hãng sản xuất:</em> INSPITAL</p><p><em>Nước sản xuất:</em> Thổ Nhĩ Kỳ</p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân Bàn Mổ chính: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đỡ đầu: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đỡ chân chẻ đôi: 1 bộ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đỡ cánh tay: 2 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển cầm tay: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung chắn gây mê: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đai giữ bệnh nhân: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cọc truyền dịch: 1 cái</p> |  | <p><strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p>Các chuyển động điều khiển bằng điện:</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng hạ bàn mổ</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh đỡ lưng</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dốc đầu - chân</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dốc chân - đầu</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng trái – phải</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trượt</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khóa trung tâm</p><p>Các chuyển động điều khiển bằng cơ:</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh đỡ đầu</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh đỡ chân</p><p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rộng x&nbsp;Dài: 550x2100 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cao (Lớn nhất): 1090 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cao (Nhỏ nhất): 660 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ dày nệm: 70 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trượt: 300 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng trái – phải: +20°/- 20°</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh tấm đỡ lưng: +80°/- 45°</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dốc đầu - chân: +30°</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-02 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2021-04-07
389 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy giặt, vắt công nghiệp | Máy giặt, vắt công nghiệp | Máy giặt công nghiệp | UWG160 | Alliance Laundry Systems LLC | Mỹ | Alliance Laundry Systems LLC | Mỹ |  | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An |  | Nhóm null |  |  | 1967000000 | t | Cái | true | 2021-05-25 | 2021-09-30 | <p><span style="color: black;">Máy giặt công nghiệp&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">Model: </span>UWG160</p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: </span>UNIMAC (thuộc tập đoàn Alliance)/ Mỹ </p> | <p><span style="color: black;">- Máy chính: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo động đúng chức năng</span></p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: 72.6 Kg/mẻ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 tốc độ giặt vắt</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;Giặt nhẹ: 26 vòng/phút.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;Giặt: 36 vòng/phút</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;Phân bố: 65 vòng/phút</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;Rất chậm: 213 vòng/phút</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;Chậm: 410 vòng/ phút.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;Trung bình: 502 vòng/phút.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;Cao: 579 vòng/ phút.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;Rất cao: 648 vòng/phút</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;Cực cao: 710 vòng/phút</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính lồng giặt: 1067 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều sâu lồng giặt: 762 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích lồng giặt: 682 lít</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cửa máy:</p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;Đường kính cửa mở: 630 mm</p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;Chiều cao từ đáy cửa đến sàn: 775mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất motor: 7.5 Kw</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lực vắt: 300 G</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính ống xả: 2 x 76 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính ống cấp nước: 2 x 25 + 2 x 19 (mm) </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy giặt có trọng lượng: 939Kg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tạo nhiệt: 34.4 kw</p><p>Công suất điện trở: 12 x 4.2kW</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-25 | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-25
390 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy | Máy phân tích tế bào dòng chảy | NAVIOS EX Flow Cytometer 10 COLOR/3 LASER | Beckman Coulter, Inc. | Mỹ | Beckman Coulter Ireland Inc. | Ireland |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 5600000000 | t | Bộ | true | 2020-10-29 | 2021-12-30 | <p>Máy phân tích tế bào dòng chảy <strong>Navios EX 3 Laser/ 10 màu</strong> cung cấp tới ba Laser điôt trạng thái rắn với công suất cao, tập trung độc lập với thiết kế buồng đếm tích hợp quang học cải tiến. Navios EX được trang bị các thiết bị điện tử cho xử lý tín hiệu kỹ thuật số chính xác và hiệu quả với tốc độ sự kiện cao trên một phạm vi hoạt động rộng của cường độ huỳnh quang. Những lợi ích này được đóng gói trong một máy phân tích nhỏ gọn mang lại hiệu suất ổn định trong thời gian dài và trên một phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng.</p><ul><li>Chuỗi công việc hiệu quả thông qua quản lý dữ liệu tự động từ nhận dạng mẫu đến báo cáo dữ liệu</li><li>Lên đến 12 tham số để xác định các quần thể trong các ứng dụng nâng cao phức tạp</li><li>Độ phân giải quần thể rõ ràng với laser công suất kép mới và quang học tích hợp</li><li>Công nghệ cảm biến tán xạ sáng tạo cung cấp sự linh hoạt cho phân tích quần thể huỳnh quang và vi hạt huỳnh quang mờ</li></ul><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-10-29 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-06-16
391 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tên thương mai test | DR1F-500 | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba | Việt Nam | ["1990"] | CÔNG TY TNHH BLUEWAVE | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH BLUEWAVE | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH BLUEWAVE | 2020-11-06
392 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Ritter R400 Smart | Ritter R400 Smart | Ritter Concept GmbH | Đức | Ritter Concept GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 345450000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>Bộ ghế nha khoa</p> | <p>Bộ ghế nha khoa</p> |  | <p>Bộ ghế nha khoa</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
393 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | tủ đầu giường | SBC-03B | Summit Care Co., Ltd | Đài Loan | Summit Care Co., Ltd | Đài Loan | ["2021"] | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ kỹ thuật IME | Đài Loan | Nhóm null |  |  | 5000000 | t | Cái | true | 2021-05-05 | 2021-12-31 | <p>TỦ ĐẦU GIƯỜNG CHO BỆNH NHÂN</p> | <p>khung tủ và 4 bánh xe có khóa: 01 bộ</p> |  | <p>Kích thước: Dài 460 × Rộng 470 × Cao 760/ 930 mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ kỹ thuật IME | 2021-05-05 | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ kỹ thuật IME | 2021-05-05
394 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn phòng sinh hai chóa | HELIOS 160/160C | Famed Łódź S.A | Ba Lan | Famed Łódź S.A | Ba Lan | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HỒNG PHÁT | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 420000000 | t | Chiếc | false | 2021-06-04 | 2022-06-04 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị mới 100%.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất thiết bị từ 2020 trở về sau.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 220V/50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30<sup>o</sup>C; Độ ẩm tối đa: ≥ 80%.</p> | <p><em>Đèn mổ treo trần 2 nhánh bao gồm: 01 bộ</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhánh đèn chính 160.000 Lux: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhánh đèn phụ 160.000 Lux: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ cánh tay treo : 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay nắm tiệt trùng: 04 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện lắp đặt đèn : 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh và Tiếng việt : 01 bộ</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ ánh sáng trong khoảng 1m 2 chóa đèn: 160.000Lux + 160.000Lux</p><p><span style="background-color: yellow;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Điều chỉnh cường độ sáng: <span style="background-color: yellow;">25 + 100%</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số mầu: 96 Ra</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 4400K</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước trường chiếu d10: 210mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước trường chiếu d50: 105mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh đường kính trường phẫu thuật: Có</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức tăng của nhiệt độ gần đầu của phẫu thuật viên: <span style="background-color: yellow;">&lt;1oC</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu của ánh sáng L1+ L2 (20%): 68 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu của ánh sáng L1+ L2 (60%): 47 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lượng tiêu thụ điện của đầu đèn: 55W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân loại cách điện: I</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức độ bảo vệ được cung cấp bởi vỏ đèn: IP43</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HỒNG PHÁT | 2021-06-04 | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HỒNG PHÁT | 2021-06-04
395 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị Laser điều trị các bệnh về da | Youlaser | Quanta System S.p.A. | Italy | Quanta System S.p.A. | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA | Italy | Nhóm 1 |  |  | 2900000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-06 | 2021-11-30 | <p class="ql-align-center"><strong>Máy Laser CO2 Phẫu thuật và Vi điểm</strong></p><p class="ql-align-center">Model:<strong> YOULASER CO2</strong></p><p class="ql-align-center">Hãng sx:<strong> QuantaSystem</strong></p><p class="ql-align-center">Năm sx:<strong> 2019 - 2020</strong></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính bước sóng 10600nm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đầu điều trị phẫu thuật: 200 micro</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đầu điều trị phẫu thuật: 1000 Micro</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đầu điều trị vi điểm Scan 18x18 mm2</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cánh tay 7 khớp nối không đối trọng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bàn đạp chân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Kính bác sĩ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 kính bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 chìa khoá hệ thống</p><p>01 Sách hướng dẫn Tiếng việt</p> |  | <p> Model</p><p class="ql-align-center"> </p><p> Nguồn laser</p><p class="ql-align-center"> CO2</p><p> Bước sóng (nm)</p><p class="ql-align-center"> 10600</p><p> Năng lượng tối đa</p><p class="ql-align-center"> 30W ± 20%</p><p> Chế độ phát</p><p class="ql-align-center"> Liên tục, xung</p><p> Phân phối tia</p><p class="ql-align-center"> Cánh tay khớp nối</p><p> Sự phân kỳ (rad)</p><p class="ql-align-center"> 0.0023 ± 0.0002</p><p> Phụ kiện</p><p class="ql-align-center"> Đầu phẫu thuật (SU.M), vi điểm (FR.M), trẻ hoá âm đạo (SH.M) </p><p> Thời gian xung</p><p class="ql-align-center"> 250 ms ¸ 100 ms (SU.M)</p><p class="ql-align-center">0,25 ms ¸ 20 ms (FR.M và SH.M)</p><p> Dung sai của xung</p><p class="ql-align-center"> ± 50 ms</p><p> Thời gian ngừng của xung</p><p class="ql-align-center"> 0.25 ms ¸ 1000 ms (SU.M)</p><p> Tốc độ xung</p><p class="ql-align-center"> 2 kHz</p><p> Độ phân tia</p><p class="ql-align-center"> 5 xung (FR.M và SH.M)</p><p> Kích thước điểm</p><p class="ql-align-center"> 0.2, 0.4 và 1mm</p><p> Kích thước điểm vi phân</p><p class="ql-align-center"> 0.3 mm</p><p> Kích thước điểm đầu trẻ hoá âm đạo (chọn thêm)</p><p class="ql-align-center"> 300 mm cho đầu Vulvar</p><p class="ql-align-center">600 mm cho đầu Vaginal</p><p> MPE (W/m2)</p><p class="ql-align-center"> 1000</p><p> NOHD (m)</p><p class="ql-align-center"> 83</p><p> OD</p><p class="ql-align-center"> 3.03</p><p> Thời gian phơi xung (s)</p><p class="ql-align-center"> 100</p><p> Kính Bác sĩ</p><p class="ql-align-center"> D 10600 LB4</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA | 2020-11-19 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA | 2021-03-06
396 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Máy nội soi Tai Mũi Họng | CHAMVISION | Chammed Co., Ltd | Hàn Quốc | Chammed Co., Ltd | Hàn Quốc |  | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 250000000 | t | Bộ | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p>Máy nội soi Tai Mũi Họng</p> | <p>- Nguồn sáng: 01 bộ</p><p>- Camera kèm cáp nối: 01 cái</p><p>- Màn hình chuyên dụng: 01 chiếc</p><p>- Xe đẩy chính hãng: 01 chiếc</p><p>- Optic soi tai, mũi 0 độ: 01 cái</p><p>- Optic soi họng 70 độ: 01 cái</p> |  | <p>1. Máy chính:</p><p>- Model: Chamvision</p><p>- Thiết kế; Dạng xe đẩy</p><p><br></p><p>2. Lĩnh vực thăm khám: Những bất thường về tai mũi họng, góp phần chẩn đoán và điều trị những bệnh lý về tai mũi họng</p><p>3. Chế độ hoạt động:</p><p>- Dùng đèn Halogen, công suất&nbsp;150W&nbsp;</p><p>- Kiểu camera CCD: Dạng súng</p><p>- Optic soi tai mũi</p><p>- Optic soi họng</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2021-04-20 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2021-04-20
397 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | OTV-S200 | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-14 | 2022-03-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng</p><p>Model: OTV-S200</p><p>Hãng SX: Olympus</p><p>Xuất xứ: Nhật Bản, Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | 2021-05-14 | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | 2021-05-21
398 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy gây mê | Máy gây mê kèm thở | Máy Gây Mê Kèm Thở | Meditec Galaxy Plus | Meditec International England Limited | Anh | Meditec International England Limited | Anh |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Anh | Nhóm 3 |  |  | 1060000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-01 | 2021-12-31 | <p>MÁY GÂY MÊ GIÚP THỞ</p><p><em>Model:</em> GALAXY PLUS</p><p><em>Hãng sản xuất:</em> MEDITEC ENGLAND</p><p><em>Nước sản xuất:</em> Anh</p><p><br></p><p class="ql-align-justify">GalaxyPLUS là gây mê tiên tiến kết hợp chăm sóc bệnh nhân hiệu quả nhờ hoạt động đơn giản. Máy trạm mô-đun là một trong các tính năng của nó, cung cấp sự lựa chọn giữa lưu lượng kế điện tử tích hợp và các vòng quay truyền thống. Khả năng thở và theo dõi tiên tiến của nó cung cấp một quy trình làm việc được kiểm soát và chính xác trong tất cả các giai đoạn gây mê, phù hợp với mọi lứa tuổi của bệnh nhân từ trẻ sơ sinh đến người lớn</p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 1 máy</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ hấp thụ CO2: 1 bộ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây thở cho người lớn: 1 bộ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng thở 2 lít: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt nạ Silicon cho người lớn: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây Oxy, N2O, Khí nén dài 5m: 1 bộ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình bốc hơi ISOFLOURANE: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình Bốc hơi SEVOFLOURANE: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Adapter châm thuốc Mê: 2 cái</p><p><br></p><p><strong>Lựa chọn mua:</strong></p><ul><li>Modul theo dõi khí mê: 400.000.000 VNĐ/ Cái</li></ul> | [7 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-01 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2021-04-07
399 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung đi có chỉnh cho người lớn (inox) | PN44I | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1200000 | t | Cái | true | 2021-05-05 | 2022-12-31 | <p>Khung đi có chỉnh cho người lớn (inox)</p> | <p>Khung đi có chỉnh cho người lớn (inox)</p><p>- khung inox hình U, khối lượng: 4.8kg</p><p>- KT: 53x53x73-83 cm (+/- sai số 5%), xếp gọn</p><p>- Dùng hổ trợ tập đi cho người bị yếu chi dưới .</p><p>- Điều chỉnh được cao thấp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> |  | <p>- Chất liệu khung inox độ dày ≥ 1.2ly, 2 bánh xe trước, 2 cục cao su chống trượt.</p><p>- Kích thước : D53xR53xC73-83 cm (+/- sai số 5%).</p><p>- 2 bánh xe trước. 2 chân sau bịt đầu cao su chống trượt. Tay cầm bọc mouse.</p><p>- Có chỉnh cao - thấp dễ dàng.</p><p>- Dùng để tập đi, trợ giúp bệnh nhân dễ dàng&nbsp;di chuyển, có thể&nbsp;xếp gọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05
400 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Đèn khám tai mũi họng | Hệ thống nội soi chẩn đoán Tai Mũi Họng | HK-162S | Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co. Ltd | Trung Quốc | Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co. Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiết bị Y tế Thiên Việt |  | Nhóm 6 |  |  | 315000000 | t | Bộ | true | 2021-05-25 | 2022-05-25 | <p><strong style="color: blue;"><u>Hệ thống nội soi chẩn đoán Tai Mũi Họng</u></strong></p> | <p class="ql-align-justify"> <img src="//:0" height="142" width="64"><strong style="color: blue;"><u>Hệ thống nội soi chẩn đoán Tai Mũi Họng</u></strong>:</p><p class="ql-align-justify">v Màn hình Led Samsung 23.6inch: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Máy xử lý hình ảnh nội soi - CCD Camera HK-162S theo hệ PAL: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Nguồn sáng Led 80W Led-200: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Đầu nối camera nội soi F18mm - Adaptor F18mm: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Dây cáp quang học dùng trong chẩn đoán nội soi tai mũi họng - Light guide Cable with spheric tip D = 4.0mm, L = 1.800mm: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Phần mềm trả kết quả nội soi ENT: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Thiết bị hoàn chỉnh hệ thống nội soi: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Ống soi tai, màng nhĩ 0<sup>0</sup> φ 2.7 x 108mm - Oto Tympanoscope Telescope 0<sup>0</sup> φ 2.7 x 108mm: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Ống soi mũi xoang 0<sup>0</sup> φ 4.0 x 174mm - Sinoscopes Telescope 0<sup>0</sup> φ 4.0 x 174mm: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Ống soi thanh quản 70° φ5.0 x 197mm - Laryngoscopes Telescope 70° φ5.0 × 197mm: 01 cái</p><p> </p> | <p class="ql-align-justify"> <img src="//:0" height="142" width="64"><strong style="color: blue;"><u>Hệ thống nội soi chẩn đoán Tai Mũi Họng</u></strong>:</p><p class="ql-align-justify">v Màn hình Led Samsung 23.6inch: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Máy xử lý hình ảnh nội soi - CCD Camera HK-162S theo hệ PAL: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Nguồn sáng Led 80W Led-200: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Đầu nối camera nội soi F18mm - Adaptor F18mm: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Dây cáp quang học dùng trong chẩn đoán nội soi tai mũi họng - Light guide Cable with spheric tip D = 4.0mm, L = 1.800mm: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Phần mềm trả kết quả nội soi ENT: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Thiết bị hoàn chỉnh hệ thống nội soi: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Ống soi tai, màng nhĩ 0<sup>0</sup> φ 2.7 x 108mm - Oto Tympanoscope Telescope 0<sup>0</sup> φ 2.7 x 108mm: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Ống soi mũi xoang 0<sup>0</sup> φ 4.0 x 174mm - Sinoscopes Telescope 0<sup>0</sup> φ 4.0 x 174mm: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Ống soi thanh quản 70° φ5.0 x 197mm - Laryngoscopes Telescope 70° φ5.0 × 197mm: 01 cái</p><p> </p> | <p class="ql-align-justify"> <img src="//:0" height="142" width="64"><strong style="color: blue;"><u>Hệ thống nội soi chẩn đoán Tai Mũi Họng</u></strong>:</p><p class="ql-align-justify">v Màn hình Led Samsung 23.6inch: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Máy xử lý hình ảnh nội soi - CCD Camera HK-162S theo hệ PAL: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Nguồn sáng Led 80W Led-200: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Đầu nối camera nội soi F18mm - Adaptor F18mm: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Dây cáp quang học dùng trong chẩn đoán nội soi tai mũi họng - Light guide Cable with spheric tip D = 4.0mm, L = 1.800mm: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Phần mềm trả kết quả nội soi ENT: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Thiết bị hoàn chỉnh hệ thống nội soi: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Ống soi tai, màng nhĩ 0<sup>0</sup> φ 2.7 x 108mm - Oto Tympanoscope Telescope 0<sup>0</sup> φ 2.7 x 108mm: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Ống soi mũi xoang 0<sup>0</sup> φ 4.0 x 174mm - Sinoscopes Telescope 0<sup>0</sup> φ 4.0 x 174mm: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">v Ống soi thanh quản 70° φ5.0 x 197mm - Laryngoscopes Telescope 70° φ5.0 × 197mm: 01 cái</p><p> </p> | <p>Không có</p> |  |  |  |  | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiết bị Y tế Thiên Việt | 2021-05-25 | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiết bị Y tế Thiên Việt | 2021-05-25
401 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Máy làm ấm máu và dịch truyền | Thiết bị làm ấm dây truyền dịch/chế phẩm máu | S-LINE | Barkey GmbH & Co. KG | Đức | Barkey GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 75000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Thiết bị làm ấm dây truyền dịch/chế phẩm máu</p> | <p>Máy chính: 01 cái<br /> Dây cáp điện: 01 cái</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2020-11-13
402 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tên thương mai test | DR1F-500 | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba | Việt Nam | ["1990"] | CÔNG TY TNHH BLUEWAVE | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH BLUEWAVE | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH BLUEWAVE | 2020-11-06
403 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang răng toàn cảnh | Hệ thống máy CT nha kỹ thuật số 4 trong 1 CBCT + Panorama + Cephalo + Quét mặt 3D | Q-Face | HDX Will Corp | Hàn Quốc | HDX Will Corp | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH HDX Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 1 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> |  | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> | [5 empty] | Jung Won | 2020-11-13 | Jung Won | 2020-12-31
404 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy đốt khối u | Máy đốt khối u bằng sóng RF | HỆ THỐNG MÁY ĐỐT U TUYẾN GIÁP, VÚ, GAN, THẬN VÀ PHỔI BẰNG SÓNG RF | M-3004 | RF Medical Co., Ltd | Hàn Quốc | RF Medical Co., Ltd | Hàn Quốc |  | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 2600000000 | t | Bộ | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p>HỆ THỐNG MÁY ĐỐT U TUYẾN GIÁP, VÚ, GAN, THẬN VÀ PHỔI BẰNG SÓNG RF</p> | <p>- Máy phát chính: 01 máy</p><p>- Công tắc chân: 01 chiếc</p><p>- Dây nguồn: 01 chiếc</p><p>- Tấm điện cực trung tính: 01 chiếc</p><p>- Bơm làm mát và phụ kiện: 01 bộ</p><p>- Kim đốt sóng cao tần dùng cho U gan, thận và phổi (dùng 01 lần): 01 bộ</p><p>- Kim đốt sóng cao tần dùng cho U tuyến giáp và vú (dùng 01 lần): 01 bộ</p><p>- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p>1. Máy chính:</p><p>- Model: M-3004</p><p><br></p><p>2. Lĩnh vực thăm khám:Chuyên dùng trong phẫu thuật&nbsp;ĐỐT U TUYẾN GIÁP, VÚ, GAN, THẬN VÀ PHỔI BẰNG SÓNG RF</p><p>3. Chế độ hoạt động:</p><p>- Máy phát chính&nbsp;</p><p>- Bơm làm mát</p><p>- Kim đốt sóng cao tần dùng cho U gan, thận và phổi</p><p>- Kim đốt sóng cao tần dùng cho U tuyến giáp, u vú&nbsp;</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2021-04-20 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2021-04-20
405 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy kéo lam và nhuộm mẫu tự động | UniCel DxH Slidemaker Stainer II | Beckman Coulter, Inc. | Mỹ | Beckman Coulter, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 4408500000 | t | Bộ | true | 2020-10-23 | 2021-12-30 | <p><strong>UniCel DxH Slidemaker Stainer II</strong></p><p>Máy kéo nhuộm lam Coulter UniCel DxH Slidemaker Stainer II (SMS II) nâng cao hiệu quả vận hành phòng xét nghiệm nhờ xử lý tự động hoá các tiêu bản được chỉ định từ hệ thống quản lý phòng xét nghiệm LIS. Hệ thống cung cấp tiêu bản đáng tin cậy trong lần trả kết quả đầu tiên, giảm thiểu chi phí, tối đa hóa năng suất và nâng cao chất lượng, nhờ vậy các kỹ thuật viên có thể dành thời gian cho việc đánh giá mẫu bệnh nhân – công việc thiết yếu và đòi hỏi chuyên môn của các bác sỹ.</p><p>&nbsp;</p><p>Các phòng xét&nbsp;nghiệm có thể cung cấp kết quả bệnh nhân nhanh chóng, chính xác với hiệu quả cao hơn bằng cách kết hợp Công nghệ Hemasphere và SMS II với máy phân tích huyết học UniCel DxH 900. Máy huyết học UniCel DxH 900 phân loại tế bào thông qua đặc tính gần như tự nhiên, đảm bảo chi phí có thể dự đoán thông qua tỷ lệ trả kết quả ngay lần chạy đầu tiên 93% và tối đa hóa thời gian của kỹ thuật viên.</p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-10-23 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-06-16
406 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính hiển vi phẫu thuật cao cấp có camera, bộ ghi xử lý hình ảnh | HS Hi-R Neo 900A | Haag Streit Surgical GmbH | Đức | Haag Streit Surgical GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An |  | Nhóm 3 |  |  | 5400000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-05 | 2021-08-05 | <p><strong>Kính hiển vi phẫu thuật cao cấp có camera, bộ ghi xử lý hình ảnh</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: HS Hi-R Neo 900A/ FS2-25</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất: HAAG-STREIT SURGICAL GmbH &amp; Co. KG</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p> | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân kính chính: 01 cái</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống kính: 01</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vật kính: 01</p><p>4.Khăn phủ kính: 01 cái</p><p>5.Chân kính: 01 cái</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p>Thân kính chính: 01 cái</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống kính đôi cho PTV chính với góc nhìn 0º – 200º: 01 cái</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vật kính f=200mm: 01 cái</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp quang: 01 sợi</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn: 01 sợi</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dịch chuyển XY: 01 cái</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ chia sáng : 01 cái</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chân đế đẩy sàn FS 2-25 (xuất xứ: Áo): 01 cái</p><p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ núm tiệt trùng: 05 bộ</p><p>10.Khăn phủ kính: 01 cái</p><p>11.Bộ quan sát đáy mắt góc rộng EIBOS 2</p><p>12.Camera chuẩn Full HD</p><p>13.Hệ thống lưu trữ, hiển thị hình ảnh và thông tin</p><p>14. Màn hình cảm ứng gắn trên thân kính&nbsp;</p> | <p>&nbsp;Hệ quang học Apochromatic</p><p>Độ sâu hình ảnh nổi</p><p>Bộ phận phóng đại: Liên tục bằng mô-tơ</p><p>&nbsp;Sao lưu dữ liệu thông qua: CD, DVD, USB, mạng</p><p>Định dạng hình ảnh: jpg, bmp, tiff</p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-05-05 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-05-05
407 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | ACCU-CHEK INSTANT S MMOL MO | ACCU-CHEK INSTANT S MMOL MO | Altek Biotechnology Corporation/Altek (Kunshan) Corp., Ltd. | Trung Quốc | Roche Diabetes Care GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 714286 | t | Hộp | false | 2021-03-10 | 2021-12-31 | <p>Que thử Accu-Chek Instant và máy đo Accu-Chek Instant S được dùng để định lượng nồng độ đường trong máu mao mạch toàn phần mới lấy từ đầu ngón tay, lòng bàn tay, cẳng tay và bắp tay, nhằm hỗ trợ theo dõi hiệu quả kiểm soát đường huyết.</p><p>Que thử Accu-Chek Instant và máy đo Accu-Chek Instant S được dùng cho bệnh nhân đái tháo đường để tự xét nghiệm chẩn đoán in vitro.</p><p>Que thử Accu-Chek Instant và máy đo Accu-Chek Instant S được dùng cho nhân viên y tế để chẩn đoán in vitro tại các cơ sở y tế. Chỉ nhân viên y tế được thực hiện xét nghiệm máu tĩnh mạch, động mạch và máu của trẻ sơ sinh.</p><p>Hệ thống này không được sử dụng để chẩn đoán bệnh đái tháo đường, cũng như không để xét nghiệm các mẫu máu cuống rốn trẻ sơ sinh.</p><p>Thích hợp để tự xét nghiệm</p><p>Hệ thống này bao gồm: Máy đo Accu-Chek Instant S kèm pin, que thử Accu-Chek Instant* và dung dịch chứng Accu-Chek Instant*.</p><p>*Một vài phụ kiện có thể không đi kèm theo máy. Các phụ kiện này được mua riêng.</p> | <p>Gồm 1 máy đo (kèm pin) đơn vị đo mmol/L, tài liệu hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-03-10 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
408 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hệ thống ghế máy nha khoa | Kaiser W | HDX Sky Co., Ltd. | Hàn Quốc | HDX Sky Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH HDX Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 350000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> |  | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> | [5 empty] | Jung Won | 2020-11-13 | Jung Won | 2020-12-31
409 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống kết nối chẩn đoán hình ảnh | máy chụp đáy mắt tự động không nhỏ giãn đồng tử | DRSplus | CenterVue S.P.A | Italy | CenterVue S.P.A | Italy | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | Italy | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Cái | true | 2021-04-07 | 2021-07-07 | <p>máy chụp đáy mắt tự động không nhỏ giãn đồng tử</p> | <p>Máy chụp ảnh màu đáy mắt, kèm bộ phụ kiện bao gồm:</p><p>-Bộ phụ kiện cơ bản: 01 bộ</p><p>-Máy in màu (mua tại VN): 01 chiếc</p><p>-Hướng dẫn sử dụng tiếng anh và việt: 01 bộ</p> | <p>Máy chụp ảnh màu võng mạc sử dụng công nghệ quang học đồng tiêu tích hợp phần mềm chụp ảnh chính hãng, kèm bộ phụ kiện nâng cao bao gồm:</p><p>-Bộ phụ kiện nâng cao: 01 bộ</p><p>-Máy in màu (mua tại VN): 01 chiếc</p><p>-Chân bàn điện chính hãng: 01 bộ</p><p>-Hướng dẫn sử dụng tiếng anh và việt: 01 bộ</p> | <p> - <strong>Công nghệ chụp hình ảnh:</strong> Thiết bị có công nghệ quang học đồng tiêu sử dụng ánh sáng LED trắng, mang lại những ưu điểm sau + Khả năng chụp ảnh màu thực của võng mạc, với hình ảnh giàu chi tiết +Khả năng chụp ảnh võng mạc cho bệnh nhân đục thủy tinh thể +Khả năng chụp ảnh võng mạc cho các bệnh nhân có đồng tử nhỏ tới 2.5mm </p><p>- <strong> Khả năng chụp và lưu trữ hình ảnh</strong>: Thiết bị có thể vận hành tự động hoàn toàn bao gồm: tự động căn chỉnh, tự động lấy nét, tự động phơi sáng, tự động chụp. Thời gian chụp ảnh một lần dưới 20 giây. Thiết bị cung cấp được 10 điểm định thị mặc định để người sử dụng chọn lựa trong phần mềm chụp ảnh&nbsp; Thiết bị có chức năng điều chỉnh độ phơi sáng tính theo % trong quá trình chụp ảnh&nbsp; Thiết bị có khả năng hiển thị hình ảnh đã chụp bất kỳ ở cạnh nhau để thuận tiện cho việc phân tích, so sánh Thiết bị cho phép cài đặt chế độ lưu trữ dữ liệu định kỳ tự động theo tần suất, ngày hoặc thời gian chụp Thiết bị cho phép cài đặt mật khẩu để bảo mật dữ liệu hình ảnh của bệnh nhân </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-04-07 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-04-07
410 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim gắng sức | Máy điện tim gắng sức | Máy đo điện tim gắng sức và phụ kiện | St80i stress test systems | Philips Medical System | Mỹ | Philips Medical System | Mỹ | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT |  | Nhóm 1 |  |  | 1200000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-04 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"> <strong>Hệ thống điện tim gắng sức: 01 HT</strong></p><p class="ql-align-justify"> <strong><em>Mỗi hệ thống bao gồm:</em></strong></p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện tim gắng sức: 01 HT</p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu ghi điện tim: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm phân tích điện tim gắng sức: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thảm chạy gắng sức: 01 cái</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Monitor theo dõi NBP, SPO2 (tùy chọn)</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ máy tính, máy in: 01 bộ</p><p class="ql-align-center"> </p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"> <strong>Hệ thống điện tim gắng sức: 01 HT</strong></p><p class="ql-align-justify"> <strong><em>Mỗi hệ thống bao gồm:</em></strong></p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện tim gắng sức: 01 HT</p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu ghi điện tim: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm phân tích điện tim gắng sức: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thảm chạy gắng sức: 01 cái</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Monitor theo dõi NBP, SPO2 (tùy chọn)</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ máy tính, máy in: 01 bộ</p><p class="ql-align-center"> </p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"> <strong>Hệ thống điện tim gắng sức: 01 HT</strong></p><p class="ql-align-justify"> <strong><em>Mỗi hệ thống bao gồm:</em></strong></p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện tim gắng sức: 01 HT</p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu ghi điện tim: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm phân tích điện tim gắng sức: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thảm chạy gắng sức: 01 cái</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Monitor theo dõi NBP, SPO2 (tùy chọn)</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ máy tính, máy in: 01 bộ</p><p class="ql-align-center"> </p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"> <strong>Hệ thống điện tim gắng sức: 01 HT</strong></p><p class="ql-align-justify"> <strong><em>Mỗi hệ thống bao gồm:</em></strong></p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện tim gắng sức: 01 HT</p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu ghi điện tim: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm phân tích điện tim gắng sức: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thảm chạy gắng sức: 01 cái</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Monitor theo dõi NBP, SPO2 (tùy chọn)</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ máy tính, máy in: 01 bộ</p><p class="ql-align-center"> </p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-06-04 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-06-04
411 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy đo chiều dài ống tuỷ | Máy đo chiều dài ống tủy | PROPEX II EUR | Maillefer Instruments Holding S.A.R.L. | Thụy Sĩ | Maillefer Instruments Holding S.A.R.L. | Thụy Sĩ |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 33550335 | t | Bộ | true | 2021-05-14 | 2021-10-30 | <p>Máy đo chiều dài ống tủy</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-05-14 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-05-14
412 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY SÓNG NGẮN 2 CẦN | BTL 6000 SHORTWAVE 400 | BTL Industries Limited | Bulgaria | BTL Industries Limited | Anh | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | Bulgaria | Nhóm 3 |  |  | 420000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-05 | 2021-12-31 | <p><strong>Thông tin chung</strong></p><p>- Model: BTL-6000 Shortwave 400 </p><p>- Hãng sản xuất: BTL/Anh</p><p>- Xuất xứ: Châu Âu/Bulgaria</p><p>- Năm sản xuất, chất lượng: 2020 trở về sau, mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE</p><p>- Nguồn cung cấp: 100-240V, 50-60Hz</p><p>-&nbsp;Phân nhóm theo TT14: Nhóm 3</p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp</strong></p><p>- Máy chính 2 chức năng điện dung và điện cảm: 01 chiếc</p><p>- Từ điển y khoa hỗ trợ điều trị (01 phần mềm tích hợp sẵn + 01 bản dịch): 01 bộ</p><p>- Xe đẩy máy tích hợp sẵn: 01 chiếc</p><p>- Cánh tay rô bốt: 02 chiếc</p><p>- Điện cực điện dung 130 mm: 02 chiếc</p><p>- Điện cực điện cảm 80 mm: 01 chiếc</p><p>- Điện cực điện cảm 140 mm: 01 chiếc</p><p>- Đèn Neon kiểm tra sóng: 01 chiếc</p><p>- Bút dùng cho màn hình cảm ứng: 01 chiếc</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh / Tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p>CHI TIẾT NHƯ FILE ĐÍNH KÈM</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-05-05 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-05-05
413 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy kéo giãn | Máy kéo giãn cột sống(Giường cố định 2 khúc hoặc 4 khúc Trung Quốc) | Eltrac 471 | Enraf-Nonius | Hà Lan | Enraf-Nonius | Hà Lan | ["2021"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 353790000 | t | Chiếc | false | 2020-12-12 | 2022-12-31 | <p>Máy kéo giãn Eltrac 471 có nhiều cấu hình khác nhau dựa vào các phiên bản giường để có mức giá ưu đãi được lựa chọn, giường cố định 2 khúc nhập khẩu hoặc sản xuất tại Việt Nam hoặc giường nâng hạ bằng điện 4 khúc (sản xuất tại Trung Quốc)</p> | <p>Cấu hình thiết bị cơ bản nhất</p><p>01 Máy chính&nbsp;</p><p>01 Công tắc dừng khẩn cấp cho bệnh nhân,</p><p>01 Dây đai kéo cổ có đệm lót</p><p>01 Dây đai kéo lưng</p><p>01 Dây đai vùng ngực</p><p>01 Giường kéo cố định</p><p>hoặc </p><p>Cấu hình thiết bị nâng cao</p><p>01x Máy chính</p><p>01x Nút dừng khẩn cấp</p><p>01x Kê chân điều chỉnh</p><p>01x Dây đai kéo cổ&nbsp;</p><p>01x Dây đai kéo lưng</p><p>01x Dây đai vùng ngực</p><p>01x Thanh điều chỉnh góc kéo có puly</p><p>01x Bàn kéo giãn cột sống nâng hạ điều khiển điện 2 khúc</p><p>01x Điều khiển nâng hạ giường</p><p>04x Nút cố định thiết bị trung tâm với khung kéo</p><p>01x Dây kéo bằng nylon 170cm có móc leo núi (móc carabiner)</p><p>01x Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt</p> | <p>Cấu hình cao cấp :</p><p>01x Máy chính kèm màn hình màu cảm ứng</p><p>01x Nút dừng khẩn cấp</p><p>01x Kê chân điều chỉnh</p><p>01x Dây đai kéo cổ&nbsp;</p><p>01x Dây đai kéo lưng</p><p>01x Dây đai vùng ngực</p><p>01x Thanh điều chỉnh góc kéo có puly</p><p>01x Giá đỡ máy chính</p><p>01x Bàn kéo giãn cột sống nâng hạ điều khiển điện 4 khúc (sản xuất tại Trung Quốc)</p><p>01x Bàn đạp điều khiển nâng hạ giường</p><p>04x Nút cố định thiết bị trung tâm với khung kéo</p><p>01x Dây kéo bằng nylon 170cm có móc leo núi (móc carabiner)</p><p>01x Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt</p> | <p>Thiết bị Eltrac 471 mới thực sự dễ sử dụng nhờ vào màn hình cảm ứng và giao diện trực quan. Menu được sắp xếp theo cấu trúc giúp cho quý khách lựa chọn ứng dụng điều trị dễ dàng. Tất cả các thông tin cần thiết đều được hiển thị, không chỉ khi thiết lập các thông số điều trị và còn trong suốt quá trình điều trị.</p><p>Loại điều trị: kéo liên tục, kéo không liên tục, kéo không liên tục tăng dần đều, kéo không liên tục giảm dần đều, kéo không liên tục theo chu kì</p><p>Điện áp nguồn: 100 - 240 V (50/60Hz)</p><p>Mức tiêu thụ điện năng tối đa:&nbsp;&nbsp;50 VA</p><p>Kích thước:&nbsp;30 x 34 x 22 cm</p><p>Trọng lượng:&nbsp;khoảng 10 kg</p><p>Tiêu chuẩn an toàn và hiệu suất: Phân loại thiết bị y tế IIb</p><p>Thiết bị này tuân thủ tất cả các yêu cầu thiết yếu của Chỉ thị về Thiết bị Y tế (93/42 / EEC).</p><p>Lớp an toàn I (IEC 60601-1)</p><p>Loại B Dòng rò và đất an toàn tương ứng với tiêu chuẩn IEC 60601 -1.</p> | <p>Bảo hành bảo trì 3 tháng / 1 lần</p> |  |  |  |  | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-05-15 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-05-15
414 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự dộng | UniCel DxH 900 | Beckman Coulter, Inc. | Mỹ | Beckman Coulter, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 3584500000 | t | Bộ | true | 2020-10-23 | 2021-12-30 | <p><strong>UniCel DxH 900</strong></p><p>Hệ thống Huyết Học Unicel DxH 900 được đánh giá là tiên tiến nhất hiện nay trên khu vực cũng như tại Việt Nam. Lựa chọn đưa DxH 900 vào sử dụng tại khoa Huyết học dựa trên cơ sở rất vững chắc - chứng nhận từ FDA Hoa Kỳ cho chỉ số Nhiễm trùng huyết sớm (ESId). Đây là chỉ số huyết học duy nhất được công nhận trong chẩn đoán nhiễm trùng huyết sớm vì vậy đó là sự lựa chọn hợp lý và cần thiết cho bệnh viện và bệnh nhân.</p><p>Hiện nay, Nhiễm trùng huyết đang là một trong những nguyên nhân gây ra tử vong phổ biến hàng đầu tại Hoa Kỳ và gây ảnh hưởng đến 49 triệu người chịu ảnh hưởng bởi Nhiễm trùng huyết hằng năm trên toàn thế giới. Chính vì lý do đó, hệ thống Huyết học DxH 900 được triển khai như một công cụ hỗ trợ các bác sĩ, đặc biệt là những bệnh nhân nhập viện tại <strong>khoa cấp cứu</strong>, giải quyết các khó khăn trong chẩn đoán nhiễm trùng huyết. Khả năng đánh giá nguy cơ nhiễm trùng huyết sớm của hệ thống DxH 900 sẽ là vũ khí đắc lực cho các bác sỹ đưa ra quyết định trường hợp và thời điểm sử dụng kháng sinh hợp lý.</p><p>Đồng hành cùng hãng Beckman Coulter, Công ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm đã và đang ứng dụng những sản phẩm chất lượng cao, có tầm quan trọng liên quan đến nhiều chuyên môn trong lĩnh vực khám chữa bệnh, trong đó phải kể đến đến các dòng máy phân tích tế bào (huyết học) tự động hoàn toàn - model DxH 900 từ hãng Beckman Coulter.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-10-23 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-06-16
415 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung tập đi có ngồi cho trẻ (inox) | PN42IN | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1120000 | t | Cái | true | 2021-05-05 | 2022-12-31 | <p>Khung tập đi có ngồi cho trẻ (inox)</p> | <p>Khung tập đi có ngồi cho trẻ (inox)</p><p>- KT: 49x42x70cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Khung Inox, có chỗ ngồi tạm khi đi mệt, chỗ ngồi bọc nệm simily , xếp gọn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> |  | <p>- Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc simily</p><p>- KT: 49x42x70cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Khối lượng: 7 kg(+/- sai số 5%)</p><p>- Có chỗ ngồi tạm khi đi mệt , chỗ ngồi bọc nệm simily, thay đổi chiều cao. Xếp gọn khi không sử dụng.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05
416 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy Laser điều trị mắt | Máy laser Yag dùng trong nhãn khoa và phụ kiện Visulas Yag III (cấu hình cơ bản) | Visulas Yag III | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy laser Yag dùng trong nhãn khoa và phụ kiện</p><p> Thực hiện điều trị đục thủy tinh thể thứ phát và mống mắt chu biên</p> | <p>Máy chính với bộ phát laser màn hình LCD tích hợp bảng điều khiển có con xoay: 01 hệ thống<br /> Ống kính hai mắt kiểu song song với độ phóng đại &nbsp;5 cấp: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x: 01 bộ<br /> Thị kính 10x: 02 chiếc<br /> Tựa đầu: 01 chiếc<br /> Giá đỡ tay bác sĩ: 01 cái<br /> Đèn định thị bên ngoài: 01 cái<br /> Dây nguồn: 01 cái<br /> Bàn đặt máy chính hãng: 01 chiếc<br /> Lăng kính tiếp xúc Abraham capsulotomy sử dụng cho Laser Yag: 01 cái<br /> Lăng kính tiếp xúc Abraham iridotomy sử dụng cho Laser Yag: 01 cái</p> |  | <p>Tính năng kỹ thuật chi tiết<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Kỹ thuật phần đèn khe:<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng đèn khe Halogen công suất &nbsp;12V 30 W, điều chỉnh liên tục độ sáng&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều cao khe cắt: 1/3/5/9/14 mm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều rộng khe cắt: 0-14 mm, điều chỉnh liên tục<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại 5 cấp: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ xoay: 0°, ±45°, 90°<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Kỹ thuật phần Laser:&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kiểu Laser : Bước sóng 1064 nm ± 0.1nm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kiểu: Super Gaussian<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Năng lượng phá quang: &nbsp; 2,5 mJ trong không khí<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều dài xung : &lt; 4 ns (khoảng 2-3 ns)<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Năng lượng cực đại: nhịp đơn 10 mJ, nhịp đôi 23 mJ, nhịp ba 35 mJ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mức đặt năng lượng: &nbsp;22 mức<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tần số xung lặp lại: &nbsp;cực đại &nbsp;2,5 Hz<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đường kính tiêu điểm: &nbsp;10 μm trong không khí<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc mở: 16 độ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tia định hướng: Kiểu 4 điểm, &nbsp;diode 670 nm, năng lượng 5 μW-150 μW<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dịch chuyển tiêu cự: Kiểu cố định theo mức: +150 μm; 0; –150 μm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24
417 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy gây mê | Máy gây mê kèm thở | MÁY GÂY MÊ GIÚP THỞ | APUS X1 | aXcent medical GmbH. | Đức | aXcent medical GmbH. | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Đức | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Cái | true | 2021-05-25 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY GÂY MÊ GIÚP THỞ</strong></p><p><strong>MODEL: APUS X1</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: AXCENT – ĐỨC</strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: ĐỨC</strong></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình 8 inch tích hợp: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống cấp khí O2: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống cấp khí N2O: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống cấp khí Air: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình vôi soda: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây thở người lớn bằng silicone: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt nạ gây mê: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng thở: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình bốc hơi Isoflurane: : 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mô-đun đo giãn cơ TOF: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến chuyển động kèm điện cực kích thích: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn: 01 cái</p><p>Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p><strong>Dây thở ứng được tất cả các phạm vi:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vật liệu kim loại và nhựa có thể hấp tiệt trùng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thích hợp cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nổi bật với độ kín áp lực ổn định.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quan sát trực quan được bóng xếp và van.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống thở với bóng xếp tăng dần hoặc giảm dần.</p><p><br></p><p><strong>Hệ thống hấp thụ vôi Soda đáng tin cậy</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình hấp thụ CO2 được thiết kế để thao tác bằng 1 tay</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng By-Pass để đảm bảo hoạt động trơn tru.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng phát hiện hộp chứa</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vật liệu PPSU có thể tiệt trùng (lên đến 134 ° C)</p><p><br></p><p><strong>Máy thở cao cấp</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khí tươi, bù rò rỉ và giãn nở.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các chế độ thông khí VCV, PCV, PSV, SIMV, PCV-VG và bằng tay.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng ACGO tích hợp để kết nối mạch mở.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-25 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-25
418 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu | EasyBloodGas analyzer 6001 | Medica Corporation, Mỹ | Mỹ | Medica Corporation, Mỹ | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 380000000 | t | Bộ | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>Máy phân tích khí máu EasyBloodGas của hãng Medica Corpration/ Mỹ&nbsp;có thể đo được pH, PCO2, PO2 và tính toán 11 thông số khác.</p><p>Đánh giá các bệnh nhân suy hô hấp,</p><p> chẩn đoán rối loạn thăng bằng- toan kiềm.... Phục vụ công tác khám chữa bệnh trong ngành y tế</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-12-08
419 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung tập đi có ngồi cho người lớn (inox) | PN42IL | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1360000 | t | Cái | true | 2021-05-05 | 2022-12-31 | <p>Khung tập đi có ngồi cho người lớn (inox)</p> | <p>Khung tập đi có ngồi cho người lớn (inox)</p><p>- KT: 68x51x85cm (+/- sai số 5%), nệm 36x25cm</p><p>- Khối lượng: 7 kg</p><p>- Có chỗ ngồi tạm khi đi mệt , chỗ ngồi bọc nệm simily , xếp gọn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> |  | <p>- Chất liệu: inox</p><p>- KT: 68x51x71-90cm (+/- sai số 5%), nệm 36x25cm</p><p>- Khối lượng: 7 kg(+/- sai số 5%)</p><p>- Có chỗ ngồi tạm khi đi mệt , chỗ ngồi bọc nệm simily, thay đổi chiều cao. Xếp gọn khi không sử dụng.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05
420 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo khúc xạ | Máy đo khúc xạ và bán kính độ cong giác mạc hoàn toàn tự động | RK-F2 | CANON INC | Nhật Bản | CANON INC | Nhật Bản | ["2021"] | Công ty TNHH Minh Tuệ | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 355000000 | t | Cái | false | 2021-04-07 | 2022-12-31 | <p class="ql-align-justify">Đo tật khúc xạ &amp; bán kính độ cong giác mạc bao gồm độ cận, viễn, loạn thị, trục loạn thị.</p><p class="ql-align-justify">Đo đường kính đồng tử</p> | <p> Máy chính</p><p> Mắt test độ cong giác mạc</p><p> Giấy in nhiệt</p><p> Giấy lót cằm</p><p> Bao phủ máy</p><p> Sách hướng dẫn sử dụng</p><p> </p> |  | <p class="ql-align-justify">Ø Nguồn điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 100-240V, 50/60Hz</p><p class="ql-align-justify">Ø Điện năng tiêu thụ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 80VA</p><p class="ql-align-justify">Ø Khoảng cách hoạt động&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Trước sau: 40mm, trái phải: 90mm, lên xuống: 30mm</p><p class="ql-align-justify">Ø Kích thước (WxLxH)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 260 x 490 x 470mm</p><p class="ql-align-justify">Ø Trọng lượng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 15kg.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2021-04-07 | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2021-04-07
421 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Holter điện tâm đồ | medilogAR | Schiller AG | Thụy Sĩ | Schiller AG | Thụy Sĩ | ["2020"] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 200000000 | t | Cái | true | 2021-01-04 | 2021-06-30 | <p>Mạnh mẽ, chống va đập và chống bắn tung tóe cũng như dễ dàng vệ sinh - điều này làm cho nó trở thành một thiết bị có tốc độ xử lý rất nhanh và hoàn toàn phù hợp cho các phòng khám có năng suất cao.</p> | <p>- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ.</p><p>Trong đó đã bao gồm các phụ kiện chính sau:</p><p>+ Đai đeo: 01 cái</p><p>+ Thẻ nhớ: 01 cái</p><p>+ Bộ cáp đo: 01 bộ</p><p>+ Phần mềm: 01 phần mềm</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-04 | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-05-15
422 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | SOLIS160C/160C | Famed Łódź S.A | Ba Lan | Famed Łódź S.A | Ba Lan | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HỒNG PHÁT | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 410000000 | t | Chiếc | false | 2021-06-04 | 2022-06-04 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Sản xuất năm 2021 trở về sau, mới 100%.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Đạt tiêu chuất chât lượng quốc tế ISO 9001, ISO 13485&nbsp;; CE </p><p class="ql-align-justify">- Điện nguồn sử dụng: 220V/50Hz&nbsp;hoặc 380V/50Hz&nbsp;&nbsp;</p><p><br></p> | <p><em>Đèn mổ treo trần 2 nhánh bao gồm: 01 bộ</em></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Nhánh đèn chính 160.000 Lux: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhánh đèn phụ 160.000 Lux: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bộ cánh tay treo : 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Tay nắm tiệt trùng: 04 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện lắp đặt đèn : 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh và Tiếng việt : 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Cường độ ánh sáng trong khoảng 1m: 160.000Lux + 160.000Lux</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Điều chỉnh cường độ sáng: <span style="background-color: yellow;">25 + 100%</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số mầu: 96 Ra</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 4400K</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước trường chiếu d<sub>10</sub>: 220mm</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước trường chiếu d<sub>50</sub>: 110mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Điều chỉnh đường kính trường phẫu thuật: Có</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Mức tăng của nhiệt độ gần đầu của phẫu thuật viên: &lt;1<sup>o</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-<span style="background-color: yellow;"> Độ sâu của ánh</span> sáng l1+ L2 (20%Ec Max): 70 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: yellow;">Lượng tiêu thụ điện</span> của đầu đèn: 50W</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: yellow;">Phân loại</span> cách điện: I</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ bóng đèn: 80.000 giờ</p><p><span style="background-color: yellow;">- Tự động chuyển đổi sang ắc quy trong trường hợp mất điện nguồn chính&nbsp;</span></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HỒNG PHÁT | 2021-06-04 | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HỒNG PHÁT | 2021-06-04
423 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích nước tiểu | iChem Velocity | Beckman Coulter, Inc. | Mỹ | Beckman Coulter Ireland Inc. | Ireland |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1308064650 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2021-12-30 | <p>IChem VELOCITY thiết lập tiêu chuẩn cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu tự động với sự có mặt của phiến thử acid ascorbic để phát hiện sự ảnh hưởng của acid ascorbic đến các xét nghiệm sinh hóa, đảm bảo độ chính xác của kết quả phân tích. Thiết bị có khả năng xử lý mẫu cao và dễ sử dụng, giúp tối ưu hóa hiệu quả và năng suất của phòng xét nghiệm.</p><p>Hệ thống iChemVELOCITY phân tích 9 thông số sinh hóa cùng với acid ascorbic và thông tin liên quan đến màu, độ đục, và tỉ trọng. Thanh thử nước tiểu của iChemVELOCITY có thêm một phiến thử màu để hỗ trợ trong quá trình phân tích các mẫu có màu đậm. Thiết bị có thể hoạt động độc lập hoặc kết nối với máy soi cặn nước tiểu.</p><p><strong>Công suất</strong></p><p>› Phân tích 210 mẫu/giờ</p><p>› Khả năng nạp 300 thanh thử</p><p>› Lưu trữ lên đến 10000 kết quả xét nghiệm</p><p>› Phòng ngừa sử dụng hóa chất hết hạn</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-06-16
424 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy laser điều trị bướu mạch máu | Thiết bị laser điều trị các bệnh về da | 585 | Quanta System S.p.A. | Italy | Quanta System S.p.A. | Italy | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA | Italy | Nhóm 1 |  |  | 2300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2022-04-30 | <p>thiết bị điều trị mạch máu da liễu</p> | <ul> <li>Máy chính bước sóng 585 nm (01)</li> <li>Bộ định cỡ điều trị (spot size) (04)</li> <li>Bộ tay cầm điều trị bằng quang sợi (01)</li> <li>Kính Bác sĩ (02)</li> <li>Kính bệnh nhân (01)</li> <li>Chìa khóa hệ thống (02)</li> <li>Công tắc chân (01)</li> <li>Hướng dẫn sử dụng (02)</li> <li>Đầu Scan 18x18 mm (01) &nbsp;</li> </ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA | 2020-11-03 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA | 2021-03-06
425 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung tập đi có ngồi cho người lớn (sắt) | PN42SL | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1120000 | t | Cái | true | 2021-05-05 | 2022-12-31 | <p>Khung tập đi có ngồi cho người lớn (sắt)</p> | <p>Khung tập đi có ngồi cho người lớn (sắt)</p><p>- KT: 68x50x71-90cm (+/- sai số 5%), nệm 36x25cm</p><p>- Khối lượng: 7 kg</p><p>- Có chỗ ngồi tạm khi đi mệt , chỗ ngồi bọc nệm simily , xếp gọn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> |  | <p>- Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc simily</p><p>- KT: 68x50x71-90cm (+/- sai số 5%), nệm 36x25cm</p><p>- Khối lượng: 7 kg(+/- sai số 5%)</p><p>- Có chỗ ngồi tạm khi đi mệt , chỗ ngồi bọc nệm simily, thay đổi chiều cao. Xếp gọn khi không sử dụng.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05
426 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | ACCU-CHEK INSTANT S MG/DL MO | ACCU-CHEK INSTANT S MG/DL MO | Altek Biotechnology Corporation/Altek (Kunshan) Corp., Ltd. | Trung Quốc | Altek Biotechnology Corporation/Altek (Kunshan) Corp., Ltd. | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 714286 | t | Hộp | false | 2021-03-09 | 2021-12-31 | <p>Que thử Accu-Chek Instant và máy đo Accu-Chek Instant S được dùng để định lượng nồng độ đường trong máu mao mạch toàn phần mới lấy từ đầu ngón tay, lòng bàn tay, cẳng tay và bắp tay, nhằm hỗ trợ theo dõi hiệu quả kiểm soát đường huyết.</p><p>Que thử Accu-Chek Instant và máy đo Accu-Chek Instant S được dùng cho bệnh nhân đái tháo đường để tự xét nghiệm chẩn đoán in vitro.</p><p>Que thử Accu-Chek Instant và máy đo Accu-Chek Instant S được dùng cho nhân viên y tế để chẩn đoán in vitro tại các cơ sở y tế. Chỉ nhân viên y tế được thực hiện xét nghiệm máu tĩnh mạch, động mạch và máu của trẻ sơ sinh.</p><p>Hệ thống này không được sử dụng để chẩn đoán bệnh đái tháo đường, cũng như không để xét nghiệm các mẫu máu cuống rốn trẻ sơ sinh.</p><p>Thích hợp để tự xét nghiệm</p><p>Hệ thống này bao gồm: Máy đo Accu-Chek Instant S kèm pin, que thử Accu-Chek Instant* và dung dịch chứng Accu-Chek Instant*.</p><p>*Một vài phụ kiện có thể không đi kèm theo máy. Các phụ kiện này được mua riêng.</p> | <p>Gồm 1 máy đo (kèm pin) đơn vị đo mg/dL, tài liệu hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-03-09 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
427 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy Siêu âm Doppler màu 3D/4D | WS80A | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 3298000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</p> | <ul> <li>Máy chính</li> <li>Màn hình hiển thị</li> <li>Màn hình cảm ứng</li> <li>Đầu dò 2D Convex</li> <li>Đầu dò 3D/4D Convex</li> <li>Đầu dò 2D Transvaginal</li> <li>Chương trình siêu âm 2D, 3D, 4D</li> <li>Chương trình Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung</li> </ul> | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p><ol><li>Đầu dò 2D Linear: 220.000.000VNĐ</li><li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li><li>Đầu dò 3D Linear: 350.000.000VNĐ</li><li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 220.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình khảo sát khôi u buồng trứng (IOTA): 110.000.000 VNĐ</li></ol> | <ul> <li>Máy chính</li> <li>Màn hình hiển thị 23inch</li> <li>Màn hình cảm ứng điều khiển 10.1inch</li> <li>Có 04 cổng kết nối đầu dò</li> <li>Có 04 bánh xe</li> <li>Có 06 giá đỡ đầu dò</li> <li>Tích hợp ổ cứng có dung lượng 512 GB,</li> <li>Tích hợp ổ ghi DVD</li> <li>Có cổng âm thanh, cổng USB 8 cổng, cổng kết nối: máy in nhiệt, màn hình cho bệnh nhân xem, công tắc chân, mirophone.</li> <li>Có kết nối mạng Ethernet, Moderm , USB, DICOM hoạt động</li> <li>Độ ồn: 34dB</li> <li>2D- Mode, M-Mode,M-Mode màu, Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler năng lượng có hướng, Doppler xung(PWD), Mode dòng chảy màu, Doppler liên tục (CWD), Mode đơn/ kép/ bốn, Mode thể tích 3D/4D</li> <li>Tạo ảnh toàn phổ - (3 dải)</li> <li>Tạo ảnh hình thang</li> <li>Tạo ảnh toàn cảnh</li> <li>Tự nhận dạng thành mạch</li> <li>Khảo sát tim thai 4D</li> <li>Tạo lát cắt 3D và tính thể tích khối phức tạp theo góc</li> <li>Tạo lát cắt 3D và tính thể tích khối phức tạp theo số lát cắt</li> <li>3D/4D</li> <li>Siêu âm cắt lớp</li> <li>Khảo sát mặt cắt theo tất cả các hướng</li> <li>chức năng giả CT (Volume slide view)</li> <li>Khảo sát đa lát cắt mặt phẳng xiên (Oblique View TM)</li> <li>Chức năng xem lát khối (<em>Volume slice view)</em></li> <li>Chức năng xem đối xứng gương</li> <li>Chức năng xem 3D đảo</li> <li>Tự nhận khuôn mặt thai nhi</li> <li>Phân tích dữ liệu thô</li> <li>Tối ưu hóa hậu xử lý ảnh</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-05-25
428 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn khám ngoại khoa, giường khám bệnh | PBT | Công Ty TNHH MTV Phương Bảo Trí | Việt Nam | Công Ty TNHH MTV Phương Bảo Trí | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG BẢO TRÍ | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 7590000 | t | Cái | false | 2021-06-30 | 2022-07-30 | <p>Giường khám bệnh, bàn khám ngoại khoa</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG BẢO TRÍ | 2021-06-30 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG BẢO TRÍ | 2021-06-30
429 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | Máy đo đường huyết | GE100 | Bionime Corporation | Đài Loan | Bionime Corporation | Đài Loan |  | Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Nam Giao |  | Nhóm 6 |  |  | 1500000 | t | Chiếc | true | 2021-05-17 | 2021-08-17 | <p>- Máy có tính năng mã hóa tự động</p><p>- Các que đo được sử dụng điện cực bằng vàng</p><p>- Que đo được thiết kế rút ngắn đường đi của máu tới sensor</p> | <ul> <li>1&nbsp;<a href="http://www.bibun.vn/208/may-do-duong-huyet/">Máy đo đường huyết</a>&nbsp;GE 100</li> <li>1. Bút lấy máu&nbsp;</li> <li>10&nbsp; Kim thử</li> <li>10&nbsp; que thử</li> <li>Hướng dẫn sử dụng&nbsp;</li> </ul> |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:283px;height:16px;"> <p>Men/ Công nghệ đo</p> </td> <td style="width:348px;height:16px;"> <p>GOD/ Cảm biến điện hóa</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:16px;"> <p>Thời gian đo</p> </td> <td style="width:348px;height:16px;"> <p>5 giây</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:14px;"> <p>Dung lượng bộ nhớ</p> </td> <td style="width:348px;height:14px;"> <p>500 lần đo kèm theo ngày giờ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;"> <p>Tiết kiệm điện</p> </td> <td style="width:348px;"> <p>Máy tự động tắt sau 2 phút&nbsp; hoặc sau</p> <p>3 giây khi nhấn nút tắt nguồn</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:19px;"> <p>Nhiệt độ hoạt động</p> </td> <td style="width:348px;height:19px;"> <p>10 - 40 &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:17px;"> <p>Độ ẩm hoạt động</p> </td> <td style="width:348px;height:17px;"> <p>10 - 90 %</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:17px;"> <p>Nguồn điện</p> </td> <td style="width:348px;height:17px;"> <p>1 viên CR 2032</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:16px;"> <p>Tuổi thọ của pin</p> </td> <td style="width:348px;height:16px;"> <p>Khoảng 1000 lần đo</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:22px;"> <p>Kích cỡ</p> </td> <td style="width:348px;height:22px;"> <p>98 x 4,6 x 17,5 mm</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:17px;"> <p>Trọng lượng</p> </td> <td style="width:348px;height:17px;"> <p>Khoảng&nbsp; 53 g ± 5g( gồm cả pin)</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:16px;"> <p>Màn hình</p> </td> <td style="width:348px;height:16px;"> <p>LCD</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:16px;"> <p>Diện tích hiển thị</p> </td> <td style="width:348px;height:16px;"> <p>32 x 53 mm</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Nam Giao | 2020-11-03 | Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Nam Giao | 2021-06-04
430 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Hệ thống Holter điện tâm đồ | medilogAR | Schiller AG | Thụy Sĩ | Schiller AG | Thụy Sĩ | ["2021"] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-15 | 2021-12-31 | <p>- Phần mềm phân tích mạnh mẽ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Holter thiết kế gọn nhẹ</p><p>- Thiết kế chắc chắn, chống sốc, chống rung giật và dễ dàng làm sạch</p><p>- Sử dụng pin kép, bệnh nhân có thể được theo dõi trong hơn 14 ngày mà không cần phải thay pin</p><p>- Pin bên trong có thể chạy trong 24/72 giờ hoặc hơn 7 ngày. Pin chất lượng cao bên trong được sạc qua USB</p><p><br></p> | <p>- Hệ thống holter điện tim bao gồm:</p><p>+ Phần mềm phân tích điện tim: 01 bộ</p><p>+ Đầu ghi holter điện tim: 01 cái</p><p>+ Bộ cáp bệnh nhân: 01 bộ</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-05-15 | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-05-15
431 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung tập đi tựa khuỷu -nách nhỏ M1 (sắt ,gù + đai ) | PN41SN.1 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 3480000 | t | Cái | true | 2021-05-05 | 2022-12-31 | <p>Khung tập đi tựa khuỷu -nách&nbsp;nhỏ M1 (sắt ,gù + đai )</p> | <p>Khung tập đi tựa khủyu - nách sắt nhỏ M1 <strong>(gù+đai)</strong></p><p>KT: 75x58x(65-75)cm</p><p>- Có đầy đủ tựa khuỷu, tựa nách, <strong>đai và gù nâng đỡ</strong></p><p>- 4 bánh xe di chuyển, điều hướng dễ dàng</p> |  | <p>Khung tập đi tựa khuỷu -nách&nbsp;nhỏ M1 (sắt ,gù + đai )</p><p>- Khung sắt sơn tĩnh điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT: 75x58x(65-75)cm</p><p>- Tập đi cho trẻ em có 2 tay yếu không có khả năng nắm chắc vào tay nắm của khung đi, có vòng ôm ngực và dây đai vòng qua giữ thân người , đặc biệt có chỗ tựa nách nâng đỡ giống như đang đi nạng và có đai nâng đỡ và có cục gù giữa háng giúp trẻ có 2 chân quá yếu cũng có thể tập đi dễ dàng và an toàn .</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05
432 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện | ZEUS-300 | ZERONE Co. Ltd | Hàn Quốc | ZERONE Co. Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 65000000 | t | Cái | true | 2021-06-22 | 2021-08-31 | <p>- Máy cung cấp nhiều chức năng cần thiết khi phẫu thuật như cắt (cắt thường, blend 1, 2, 3)&nbsp;; chức năng cầm máu (kẹp hoặc <em><u>phun cầm máu</u></em>)&nbsp;; cầm máu lưỡng cực bằng tay hoặc chân&nbsp;; </p><p>- Mỗi thao tác đều được kiểm tra bằng âm thanh và đèn báo. </p><p><em><u>- Tay lưỡng cự</u></em>c (lưỡng cực tự động) có thể kiểm tra bằng f<em><u>orcep tiếp xúc.</u></em></p><p>- Bộ vi xử lý điều chỉnh hiệu suất ổn định.<strong> </strong></p><p>- Tự động cập nhật tần số dòng điện vào.&nbsp;</p> | <p>- Máy chính: 01 cái</p><p>- Công tắc chân đôi&nbsp;: 01 cái</p><p>- Công tắc chân đơn&nbsp;: 01 cái</p><p>- Tay dao dùng 1 lần&nbsp;: 01 cái</p><p>- Tay dao đơn cực dùng nhiều lần&nbsp;: 01 cái</p><p>- Tấm tiếp mát silicon dùng nhiều lần&nbsp;: 01 cái</p><p>- Tấm tiếp mát dùng 1 lần&nbsp;: 01 cái</p><p>- Dây nối tiếp mát&nbsp;: 01 cái</p><p>- Dây nối đất&nbsp;: 01 cái</p><p>- Cáp lưỡng cực&nbsp;: 01 cái</p><p>- Kẹp lưỡng cực 17.8cm&nbsp;: 01 cái</p><p>- Lưỡi dao (Mũi dao 2.4*70mm)&nbsp;: 01 cái</p><p>- Lưỡi dao (Hình cầu 5mm)&nbsp;: 01 cái</p><p>- Lưỡi dao (Hình khuyết 6mm)&nbsp;: 01 cái</p><p>- Lưỡi dao (Mũi kim 2.4*70mm)&nbsp;: 01 cái</p><p>- Lưỡi dao (Mũi kim cong 2.4*70mm)&nbsp;: 01 cái</p> |  | <p>- Cắt thuần&nbsp;: 300W / 300Ω</p><p>- Cắt hỗn hợp 1&nbsp;: 230W / 300Ω</p><p>- Cắt hỗn hợp 2&nbsp;: 180W / 300Ω</p><p>- Cắt hỗn hợp 3&nbsp;: 120W / 300Ω</p><p>- Đốt cầm máu tiếp xúc&nbsp;: 100W / 300Ω</p><p>- Đốt cầm máu sâu&nbsp;: 80W / 300Ω</p><p>- Cầm máu lưỡng cực&nbsp;: 80W / 100Ω</p><p>- Tần số cơ bản&nbsp;: 400, 500 Khz</p><p>- Nguồn điện&nbsp;: AC120V&nbsp;or AC230V, 50Hz&nbsp;or 60Hz</p><p>- Hạng bảo vệ&nbsp;: Cấp 1, Loại CF</p><p>- Kích thước&nbsp;(WxDxH mm)&nbsp;: 330x455x150 </p><p>- Trọng lượng&nbsp;: 13 kg</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2021-06-22 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2021-06-22
433 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | Máy đo đường huyết | GE200 | Bionime Corporation | Đài Loan | Bionime Corporation | Đài Loan |  | Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Nam Giao | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 1800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-08-17 | <p>-Máy có tính năng mã hóa tự động</p><p>-Các que đo được sử dụng điện cực bằng vàng GOLD&nbsp;</p><p>- Que đo được thiết kế rút ngắn đường đi của máu tới sensor</p><p>&nbsp;</p> | <ul> <li>1&nbsp;<a href="http://www.bibun.vn/208/may-do-duong-huyet/">Máy đo đường huyết</a>&nbsp;GE 200</li> <li>1. Bút lấy máu&nbsp;</li> <li>10&nbsp; Kim thử</li> <li>10&nbsp; que thử</li> <li>Hướng dẫn sử dụng&nbsp;</li> </ul> |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:283px;height:16px;"> <p>Men/ Công nghệ đo</p> </td> <td style="width:348px;height:16px;"> <p>FAD-GDH/ Cảm biến điện hóa</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:16px;"> <p>Thời gian đo</p> </td> <td style="width:348px;height:16px;"> <p>5 giây</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:14px;"> <p>Dung lượng bộ nhớ</p> </td> <td style="width:348px;height:14px;"> <p>1000 lần đo kèm theo ngày giờ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;"> <p>Tiết kiệm điện</p> </td> <td style="width:348px;"> <p>Máy tự động tắt sau 2 phút&nbsp; hoặc sau&nbsp;</p> <p>4 giây khi nhấn nút tắt nguồn</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:19px;"> <p>Nhiệt độ hoạt động</p> </td> <td style="width:348px;height:19px;"> <p>6 - 44 &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:17px;"> <p>Độ ẩm hoạt động</p> </td> <td style="width:348px;height:17px;"> <p>10 - 90 %</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:17px;"> <p>Nguồn điện</p> </td> <td style="width:348px;height:17px;"> <p>2 viên CR 2032</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:16px;"> <p>Tuổi thọ của pin</p> </td> <td style="width:348px;height:16px;"> <p>Khoảng 1000 lần đo</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:22px;"> <p>Kích cỡ</p> </td> <td style="width:348px;height:22px;"> <p>90,6 x 4,6 x 17,5 mm</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:17px;"> <p>Trọng lượng</p> </td> <td style="width:348px;height:17px;"> <p>Khoảng&nbsp; 65 g ( gồm cả pin)</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:16px;"> <p>Màn hình</p> </td> <td style="width:348px;height:16px;"> <p>LCD</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px;height:16px;"> <p>Diện tích hiển thị</p> </td> <td style="width:348px;height:16px;"> <p>55 x 37 mm</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Nam Giao | 2020-11-03 | Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Nam Giao | 2021-06-04
434 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động AGD 2020 | AGD 2020 | AGD Biomedicals Pvt. Ltd | Ấn Độ | AGD Biomedicals Pvt. Ltd | Ấn Độ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 99000000 | t | Bộ | true | 2021-04-08 | 2021-06-30 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự đông:</p><p><br></p><p>Model; AGD 2020</p><p><br></p><p>Hãng sản xuất: AGD Biomedical</p><p><br></p><p>Nước sản xuất: Ấn Độ</p><p><br></p><p>Nước sở hữu:Ấn Độ</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN | 2021-04-08 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN | 2021-04-08
435 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy soi cặn nước tiểu | iQ 200 Elite | Beckman Coulter, Inc. | Mỹ | Beckman Coulter Ireland Inc. | Ireland |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1865500000 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2021-12-30 | <p>Hệ thống iQ 200 Elite được thiết kế cho lượng mẫu từ trung bình đến cao với 70 mẫu soi cặn mỗi giờ, giúp rút ngắn thời gian và chuẩn hóa kết quả.</p><p>Với công nghệ chụp ảnh dòng chảy kỹ thuật số độc quyền của Iris, sử dụng phần mềm tự động phân tích, hầu như người sử dụng không cần làm xét nghiệm soi cặn thủ công. Máy iQ200Elite có thể hoạt động độc lập hoặc kết nối với máy phân tích nước tiểu iChemVelocity để tạo thành hệ thống hoàn chỉnh Iricell.</p><p><strong><u>Cải tiến quy trình làm việc</u></strong></p><ul><li>Kết quả hiển thị trên màn mình giúp cải thiện thời gian trả kết quả</li><li>Công nghệ tự động xử lý kết quả dựa trên thông số người dùng tự định nghĩa</li><li>Tự động phân loại thành 12 phân lớp với 27 dưới nhóm giảm thời gian chạy lại và kiểm tra thủ công</li></ul><p><strong><u>Tăng cường hỗ trợ lâm sàng</u></strong></p><ul><li>Phần mềm Auto-Particle&nbsp;Recognition&nbsp;(APR) cung cấp kết quả tiêu chuẩn hóa để cải thiện độ chính xác</li><li>Cung cấp cái nhìn toàn diện về mẫu thông qua nhiều thông số</li><li>Kết quả xét nghiệm hỗ trợ quản lý bệnh nhân</li><li>Phần mềm thông minh trong sàng lọc mẫu âm tính</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-06-16
436 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy phân tích miễn dịch | UniCel DxI 800 | Beckman Coulter, Inc. | Mỹ | Beckman Coulter, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 3508700000 | t | Bộ | true | 2020-10-21 | 2021-12-30 | <p>&nbsp;</p><p>Hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch tự động mạnh mẽ,&nbsp;có tốc độ xét nghiệm<strong> tối đa là 400 xét nghiệm /giờ, cùng sử dụng công nghệ hóa phát quang</strong>, cùng hộp hóa chất, cùng giao thức xét nghiệm với các thành viên khác trong gia đình xét nghiệm miễn dịch Unicel.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-10-21 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-06-16
437 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo khúc xạ | Máy đo khúc xạ, độ cong giác mạc tự động ARK-1a | ARK-1a | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-03-31 | <p>Máy đo khúc xạ, độ cong giác mạc tự động ARK-1a và phụ kiện</p> | <ul> <li>Giấy in</li> <li>Dây nguồn</li> <li>Bao phủ bụi</li> <li>Giấy lót cằm</li> <li>Nút chặn giấy lót cằm</li> <li>Mắt</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng</li> </ul> <p>&nbsp;</p> | <ul> <li><strong><em>Phương pháp khảo sát khúc xạ trên diện đồng tử lớn</em></strong></li> <li><strong><em>Diode siêu phát quang SLD (Super Luminescent Diode) và CCD</em></strong><strong><em> độ nhạy cao</em></strong></li> <li><strong><em>Tạo sương mù để giảm điều tiết </em></strong></li> </ul> <ul> <li><strong><em>Đo điều tiết với thuật toán kiểu trí thông minh nhân tạo</em></strong></li> <li><strong><em>Đo kết hợp với điều chỉnh loạn thị </em></strong></li> <li><strong><em>Đo độ cong giác mạc bằng vòng tròn phản chiếu</em></strong></li> </ul> <ul> <li><strong><em>Tự động theo dõi và tự động chụp 3D (X-Y-Z) </em></strong></li> <li><strong><em>Màn hình màu LCD có thể điều chỉnh độ nghiên </em></strong></li> </ul> <ul> <li><strong><em>Máy in tốc độ cao dễ dàng thay giấy và tự động cắt giấy</em></strong></li> </ul> <ul> <li><strong><em>Hệ thống đọc Card Eye care (Card là lựa chọn thêm)</em></strong></li> </ul> <ul> <li><strong><em>Đo thị lực nhờ các loại kính và các biểu đồ tích hợp sẵn trong máy </em></strong></li> <li><strong><em>Chức năng xem lại thông số để so sánh thị lực nhanh </em></strong></li> <li><strong><em>Kiểm tra độ nhạy tương phản và đèn chói sáng. </em></strong></li> </ul> | <ul> <li>Đo độ cầu: -30.00D đến +25.00D, khoảng cách đỉnh = 12mm, (mỗi bước đo tăng dần 0,01 / 0,12 / 0,25D).</li> <li>Độ trụ: 0,00D đến ±12.00D (mỗi bước đo tăng dần 0,01 / 0,12 / 0,25D).</li> <li>Trục: 0<sup>0</sup> đến 180<sup>0</sup> (mỗi bước tăng dần 1<sup>0</sup> / 5<sup>0</sup>) <ul> <li>Đo đường kính đồng tử tối thiểu: 2mm</li> <li>Đo khoảng cách đồng tử: 30 đến 85mm (mỗi bước đo tăng dần 1mm)</li> <li>Cổng giao tiếp: RS-232 (in/out)</li> <li>Nguồn điện: AC 100-240 V ±10%, tần số: 50-60Hz</li> </ul> </li> </ul> <p>Công suất tiêu thụ điện: 100 VA</p> <ul> <li>Đo độ cầu: -30.00D đến +25.00D, khoảng cách đỉnh = 12mm, (mỗi bước đo tăng dần 0,01 / 0,12 / 0,25D).</li> <li>Độ trụ: 0,00D đến ±12.00D (mỗi bước đo tăng dần 0,01 / 0,12 / 0,25D).</li> <li>Trục: 0<sup>0</sup> đến 180<sup>0</sup> (mỗi bước tăng dần 1<sup>0</sup> / 5<sup>0</sup>) <ul> <li>Đo đường kính đồng tử tối thiểu: 2mm</li> <li>Đo khoảng cách đồng tử: 30 đến 85mm (mỗi bước đo tăng dần 1mm)</li> <li>Cổng giao tiếp: RS-232 (in/out)</li> <li>Nguồn điện: AC 100-240 V ±10%, tần số: 50-60Hz</li> <li>Công suất tiêu thụ: 100VA</li> </ul> </li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11
438 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao | UH68-U10E-D-MT/RO | UDONO Limited | Nhật Bản | UDONO Limited | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 4600000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-15 | 2021-08-31 | <p>Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao loại 2 cửa trượt tự động</p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Xe đẩy: 02 cái</p><p>Giá chứa đồ hấp: 01 cái</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-05-15 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-05-15
439 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung tập đi tựa khuỷu - nách nhỏ M2 ( sắt - gù ) | PN41SN.2 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 3140000 | t | Cái | true | 2021-05-05 | 2022-12-31 | <p>Khung tập đi tựa khuỷu - nách nhỏ M2 ( sắt - gù )</p> | <p>Khung tập đi tựa khủyu - nách nhỏ M2 <strong>(gù)</strong></p><p>KT: 75x58x(65-75)cm</p><p>Có tựa khuỷu, tựa nách, <strong>gù nâng đỡ</strong></p><p>- 4 bánh xe di chuyển, điều hướng dễ dàng</p> |  | <p>Khung tập đi tựa khuỷu - nách nhỏ M2 ( sắt - gù )</p><p>- Khung sắt sơn tĩnh điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT: 75x58x(65-75)cm</p><p>- Tập đi cho trẻ em có 2 tay yếu không có khả năng nắm chắc vào tay nắm của khung đi, có vòng ôm ngực, đặc biệt có chỗ tựa nách nâng đỡ giống như đang đi nạng và có cục gù giữa háng giúp trẻ có 2 chân quá yếu cũng có thể tập đi dễ dàng và an toàn .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05
440 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy phân tích sinh hóa (BỘ MÁY CHÍNH KÈM KHỐI ĐIỆN GIẢI 1 FLOWCELL) | AU5800 | Beckman Coulter Mishima K.K. | Nhật Bản | Beckman Coulter, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 6349900000 | t | Bộ | true | 2020-10-21 | 2021-12-30 | <p>Máy phân tích sinh hóa tích hợp khối điện giải 1 flowcell AU5800 là máy phân tích có khả năng thực hiện đồng thời các xét nghiệm sinh hóa và điện giải hoàn toàn tự động, có khả năng truy cập ngẫu nhiên, phù hợp cho các bệnh viện và phòng xét nghiệm có quy mô từ lớn đến rất lớn nhờ khả năng kết nối với các máy thành phần để đa dạng và mở rộng cấu hình.</p><p><strong><em>Công suất</em></strong></p><ul><li>Xét nghiệm sinh hóa: Tối đa 2000 xét nghiệm/giờ</li><li>Xét nghiệm điện giải: Tối đa 900 xét nghiệm/giờ</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2020-10-21 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-06-16
441 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống tán sỏi nội soi đường mật Visera Elite II | OTV-S200 | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 2550000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-27 | 2022-03-31 | <p>Hệ thống nội soi tán sỏi đường mật</p> |  |  |  | <ul><li>Giao hàng, lắp đặt và HDSD tại đơn vị sử dụng</li><li>Bảo hành 12 tháng</li><li>Bảo trì 06 tháng/lần trong thời gian bảo hành</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | 2020-11-27 | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | 2021-05-14
442 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY TẬP THỤ ĐỘNG VAI VÀ KHUỶU TAY | ARTUS-703S | CST Co., Ltd | Hàn Quốc | CST Co., Ltd | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 450000000 | t | Cái | true | 2021-02-19 | 2022-12-30 | <p><strong>Thông tin chung</strong></p><p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2020 trở về sau</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 14001</p> | <p>- Máy chính: 01 chiếc</p><p>- Phụ kiện kèm theo máy chính: 01 bộ</p> |  | <p><strong><em>Đặc tính</em></strong></p><p>- Dễ sử dụng, bền, chuyển động khớp đa dạng.</p><p>- Chiều cao của phần vai dễ dàng điều chỉnh được với 1 thao tác đơn giản</p><p>- Có thể tập khớp vai và khớp khuỷu tay cùng 1 lúc</p><p>- Cung cấp đa dạng các dạng chuyển động khớp</p><p>- Tay vịn có thể mở rộng và chuyển hướng sang trái, phải, nhằm phù hợp để sử dụng trong không gian nhỏ</p><p>- Tích hợp với ghế ngồi để đảm bảo điều trị ổn định hơn.</p><p>- 2 chế độ cho phép lựa chọn: Chế độ đều đặn/ chế độ nhanh (Uniform / Accelerated) </p><p>- Dễ dàng vận hành với bảng điều khiển cảm ứng LCD</p><p><strong><em>Thông số kỹ thuật</em></strong></p><p>Nguồn điện cung cấp: 110Vac ~ 240Vac, 50/60 Hz</p><p>Tốc độ: 1-5 mức</p><p>Thời gian: 1 – 99 phút</p><p>Bộ đếm: 1-99</p><p>Tạm dừng gấp/ mở rộng: 0 – 9 giây</p><p>Gấp vào/Mở rộng: 20˚~ 180˚</p><p>Giãn ra/ khép vào: 20˚ ~ 160˚</p><p>Chuyển động quay: - 60˚ ~ 90˚</p><p>Khuỷu tay: 0˚ ~ 150˚</p><p>Đồng bộ giãn ra và quay:</p><p>+ Gập vào/Mở ra: 20˚ ~ 160˚</p><p>+ Xoay bên trong/bên ngoài: - 30˚ ~ 90˚</p><p>Tốc độ gấp: 60˚/phút ~ 200˚/phút</p><p>Tốc độ quay: 75˚/phút ~ 200˚/phút</p><p>Trọng lượng: 38 kg</p><p>Kích thước (rộng x dài x cao): 706 × 647 × 925 (mm)</p> | <p>- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.</p><p>- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.</p><p>- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.</p><p>- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Việt)</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-02-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-02-19
443 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng | Máy siêu âm xách tay 2D | DP-50 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 405000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <p>Máy siêu am xách tay 2D, 2 đầu dò</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-12 | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-22
444 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS800 hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS800 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy nén khí tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp: 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
445 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | ĐÈN ĐIỀU TRỊ VÀNG DA | OFN-03 | Shvabe-Zurich GmbH | Thụy Sĩ | Shvabe-Zurich GmbH | Thụy Sĩ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Thụy Sĩ | Nhóm null |  |  | 100800000 | t | Cái | true | 2021-06-04 | 2021-12-31 | <p><strong>ĐÈN ĐIỀU TRỊ VÀNG DA</strong></p><p><strong>MODEL: OFN-03</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: </strong><strong style="color: black;">SHVABE-ZURICH </strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: </strong><strong style="color: black;">&nbsp;THỤY SỸ</strong></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá đỡ đèn: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn: 01 bộ</p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Tài liệu hướng<span style="color: rgb(34, 34, 34);"> dẫn sử dụng: 01 bộ</span></p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chiếu xạ được thiết kế để thực hiện liệu pháp chiếu sáng chuyên sâu ở trẻ sơ sinh với mục đích điều trị hiệu quả bệnh vàng da ở các cơ sở sản khoa. Nồng độ bilirubin gián tiếp (không liên hợp) trong máu bị giảm do sự chiếu xạ của trẻ sơ sinh bởi thông lượng ánh sáng trong dải quang phổ y tế 430-530 nm. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ hoạt động: CLOCK và TIMER (đếm ngược thời gian)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các mức cường độ bức xạ đèn chiếu: tối đa và trung bình</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điốt ánh sáng cực sáng của quang phổ hẹp cung cấp tuổi thọ của máy chiếu xạ hơn 50 nghìn giờ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vị trí phổ biến: trên tủ ấm hoặc trên trụ di động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không ồn ào và tiêu thụ năng lượng điện thấp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng bảo vệ tích hợp sẵn khỏi quá nhiệt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tín hiệu thông tin âm thanh và hình ảnh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị giờ hoạt động của máy chiếu xạ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tổng cường độ bức xạ đối với bilirubin ở trung tâm của vùng chiếu xạ hiệu quả ở khoảng cách 450 mm từ kính bảo vệ đối với mức bức xạ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-06-04 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-06-04
446 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính Widex EVOKE EBB3D 440 | EVOKE EBB3D 440 | Widex A/S | Đan Mạch | Widex A/S | Đan Mạch |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG |  | Nhóm 3 |  |  | 56000000 | f | Bộ | true | 2021-05-14 | 2022-05-14 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Máy trợ thính công suất cao dành cho người lớn và trẻ em</span></p> | <p>Máy chính: 01 máy</p><p>Hộp đựng máy: 01 hộp</p> |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số</p><p>-Số kênh : 15</p><p>-Số chương trình: 5</p><p>- Mức độ khuếch đại tối đa: 76SPL; Công suất đầu ra tối đa 139db SPL</p><p>-Hiệu chỉnh bằng phần mềm theo thính lực đồ</p><p>-Công nghệ Zen + điều trị ù tai</p><p>-Công nghệ SoundSense Learn</p><p>-Công nghệ nhận dạng lời nói Speech Enhancer RT giảm tiếng ồn gió</p><p>-Công nghệ dòng chảy âm học Fluid Sound</p><p>-Định hướng âm thanh</p><p>-Dành cho mức độ nghe kém từ nặng đến Sâu</p><p>-Kết nối đIện thoại hệ điều hành IOS, Android và phụ kiện: Roger, TV DEX,...</p><p>- Loại Pin sử dụng: Zin C air , cỡ Pin A13</p> | <p>Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ</p><p>Bảo hành: 02 năm</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-14 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-14
447 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung tập đi tựa khủyu - nách M3 cho trẻ khuyết tật (sắt - đai ) | PN41SN.3 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 3140000 | t | Cái | true | 2021-05-05 | 2022-12-31 | <p>Khung tập đi tựa khủyu - nách M3 cho trẻ khuyết tật (sắt - đai )</p> | <p>Khung tập đi tựa khủyu - nách sắt nhỏ M3 <strong>( đai)</strong></p><p>- KT: 75x58x(65-75)cm</p><p>- Có tựa khuỷu, tựa nách, <strong>đai nâng đỡ</strong></p><p>- 4 bánh xe di chuyển, điều hướng dễ dàng</p> |  | <p>Khung tập đi tựa khủyu - nách M3 cho trẻ khuyết tật (sắt - đai )</p><p>- Khung sắt sơn tĩnh điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT: 75x58x(65-75)cm</p><p>- Tập đi cho trẻ em có 2 tay yếu không có khả năng nắm chắc vào tay nắm của khung đi, có vòng ôm ngực và dây đai vòng qua giữ thân người , đặc biệt có chỗ tựa nách nâng đỡ giống như đang đi nạng và có đai nâng đỡ giúp trẻ có 2 chân quá yếu cũng có thể tập đi dễ dàng và an toàn .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05
448 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy đốt khối u | Máy đốt khối u bằng vi sóng | Máy đốt u bằng vi sóng Emprint và phụ kiện | Emprint Ablation Generator with Thermosphere Technology (CAGEN1) | Emblation Ltd | Anh | Covidien LLC | Mỹ | ["2018","2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG |  | Nhóm 3 |  |  | 4400000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-12-31 | <ul><li>Máy phát chính&nbsp;: 01 chiếc</li><li>Bàn đạp chân kích hoạt năng lượng&nbsp;: 01 chiếc</li><li>Xe đẩy đặt máy&nbsp;: 01 chiếc</li><li>Máy bơm&nbsp;: 01 chiếc</li><li>Dây cáp dẫn truyền năng lượng dùng nhiều lần&nbsp;: 01 chiếc</li><li>Đầu dò nhiệt độ từ xa&nbsp;: 01 chiếc</li><li>Kim đốt tiêu chuẩn&nbsp;: 01 chiếc</li><li>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng&nbsp;: 01 chiếc</li></ul> | <ul> <li>Máy phát chính&nbsp;: 01 chiếc</li> <li>Bàn đạp chân kích hoạt năng lượng&nbsp;: 01 chiếc</li> <li>Xe đẩy đặt máy&nbsp;: 01 chiếc</li> <li>Máy bơm&nbsp;: 01 chiếc</li> <li>Dây cáp dẫn truyền năng lượng dùng nhiều lần&nbsp;: 01 chiếc</li> <li>Đầu dò nhiệt độ từ xa&nbsp;: 01 chiếc</li> <li>Kim đốt tiêu chuẩn&nbsp;: 01 chiếc</li> <li>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng&nbsp;: 01 chiếc</li> </ul> |  | <ul> <li>Thiết bị được thiết kế với nguyên l<span dir="RTL">‎</span> sử dụng năng lượng vi sóng (MW) với công nghệ tạo vùng đốt hình khối cầu Thermosphere<sup>TM</sup> cùng lúc kiểm soát nhiệt độ, chiều dài bước sóng và trường vi sóng để đốt hoại tử hoàn toàn khối u. Năng lượng vi sóng dạng bức xạ ăng ten khi tới mô làm các phân tử nước chuyển động nhanh gây ra ma sát và sinh nhiệt để đốt hoại tử các tổ chức mô bệnh. Thiết bị được thiết kế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân do không có dòng điện chạy qua người bệnh nhân hay nguy cơ gây bỏng như các công nghệ khác.</li> <li>Thiết bị ứng dụng công nghệ Thermosphere<sup>TM</sup> được đăng kí bản quyền, kiểm soát cả 3 yếu tố gồm nhiệt độ, chiều dài bước sóng và trường vi sóng, cho phép thiết bị tạo vùng đốt hình cầu toàn diện, có thể dự đoán được trong quá trình đốt</li> <li>Thiết bị được dùng để đốt hoạt tử các loại u tạng thuộc mô mềm, bao gồm đốt một phần hoặc hoàn toàn khối u gan, u phổi, thận…</li> <li>Thời gian tiêu hủy khối u ngắn (tối đa là 10 phút) và có thể đốt nhiều lần để tạo diện đốt rộng hơn.</li> <li>Thiết bị được thực hiện dưới đốt u qua da dưới hướng dẫn của thiết bị chẩn đoán hình ảnh CT, MRI, siêu âm … hoặc trong mổ nội soi hoặc mổ mở (đông máu)</li> <li>Thiết bị có khả năng điều chỉnh năng lượng sử dụng để đạt hiệu quả đốt như mong muốn của người sử dụng. Năng lượng điều chỉnh trong dải từ 0W – 100W</li> <li>Kim đốt tiêu chuẩn (ăng ten) được thiết kế tiên tiến với hệ thống làm mát đối lưu bằng nước muối dẫn tới đầu kim (ăng ten) đảm bảo kim được làm lạnh từ bên trọng, giúp tạo diện đốt hình cầu. Hệ thống nước tưới làm mát bên trong kim sẽ ngăn lượng nhiệt dư thừa từ đầu đốt lan xuống thân kim gây hại đến các mô lành xung quanh tổ chức mô bệnh cần đốt, ít gây bỏng cho bệnh nhân. Chiều dài đầu đốt 2.8 cm.</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-11-02 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2021-04-20
449 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy đốt khối u | Máy đốt khối u bằng sóng cao tần | Máy đốt u bằng sóng cao tần CoolTip E series và phụ kiện | Cooltip RF Ablation Sysem E series (RFAGEN) | Covidien LLC | Mỹ | Covidien LLC | Mỹ | ["2018","2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | Covidien LLC | Nhóm 3 |  |  | 2750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-12-31 | <p> Bao gồm:</p><p> 01 máy chính</p><p> 01 Bộ phụ kiện (bao gồm bàn đạp chân máy bơm, dây nối tấm điện cực trung tính, can chứa dịch)</p><p> Kim đốt sóng cao tần (các loại)</p><p> 01 xe đẩy</p><p> 01 Bộ phụ kiện xe đẩy </p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="135"> <tbody> <tr height="168"> <td height="168" width="135">Bao gồm:<br /> 01 máy chính<br /> 01 Bộ phụ kiện (bao gồm bàn đạp chân máy bơm, dây nối tấm điện cực trung tính, can chứa dịch)<br /> Kim đốt sóng cao tần (các loại)<br /> 01 xe đẩy<br /> 01 Bộ phụ kiện xe đẩy</td> </tr> </tbody> </table> |  | <p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:691px;" width="691"> <tbody> <tr> <td style="width:636px;height:23px;"> <ul> <li>Các kim điện cực được thiết kế đa dạng, với nhiều chiều dài kim và chiều dài dầu đốt khác nhau.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:636px;height:23px;"> <p><strong>Có nhiều chế độ đốt (</strong>≥ <strong>06 chế độ đốt)</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:691px;" width="691"> <tbody> <tr> <td style="width:636px;height:23px;"> <ul> <li>Sử dụng công nghệ đốt đầu lạnh</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:636px;height:23px;"> <ul> <li>Màn hình cảm ứng. Liên tục đo và hiển thị rõ trở kháng, dòng điện, công suất&nbsp; và nhiệt độ.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:636px;height:23px;"> <ul> <li>Sử dụng dòng điện cao tần. Cung cấp dòng điện xoay chiều ở tần số ≥ 472kHz ± 1%. Dòng điện này tạo ra dòng điện tích âm trong mạch kín. Dòng điện tích âm làm xáo trộn các ion tạo ra sự ma sát làm gia tăng nhiệt độ trong mô.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:636px;height:23px;"> <ul> <li>Cơ chế làm mát đầu điện cực bằng dòng nước tuần hoàn bên trong. Mô gần kề với phần hở của điện cực mát đi nên luôn giữ được mức trở kháng thấp trong suốt quá trình điều trị. Điều này giúp tăng cường tối đa cho việc phân phối năng lượng và mang lại khả năng cắt bỏ được khối lượng mô lớn hơn.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:636px;height:23px;"> <ul> <li>Tính năng an toàn tránh bị bỏng ở vị trí dán tấm điện cực trung tính. Thiết kế tấm điện cực trung tính chia ra hai phần, nên máy có thể đo được dòng diện ở 2 phần tấm điện cực một cách độc lập, và tự động ước tính được nhiệt độ tại 2 phần. Khi nhiệt độ một trong hai bên lên đến 43<sup>o</sup>C, máy sẽ tự động dừng và báo lỗi, tránh gây bỏng ở vị trí dán tấm điện cực. Rất hiệu quả trong trường hợp báo động khi tấm điện cực bị bong ra.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-11-02 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2021-04-20
450 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | Accu-Chek INSTANT MG/DL M-O APAC | Accu-Chek INSTANT MG/DL M-O APAC | Altek Biotechnology Corporation/Altek (Kunshan) Corp., Ltd. | Trung Quốc | Roche Diabetes Care GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 714286 | t | Hộp | false | 2021-03-09 | 2021-12-31 | <p>Máy đo Accu-Chek Instant và que thử Accu-Chek Instant được dùng để định lượng nồng độ đường trong máu mao mạch toàn phần mới lấy từ đầu ngón tay, lòng bàn tay, cẳng tay và bắp tay, để hỗ trợ theo dõi hiệu quả kiểm soát đường huyết.</p><p>Que thử Accu-Chek Instant và máy đo Accu-Chek Instant là xét nghiệm in vitro, với mục đích sử dụng trong trường hợp người bệnh đái tháo đường tự thực hiện tại nhà.</p><p>Que thử Accu-Chek Instant và máy đo Accu-Chek Instant được dùng cho nhân viên y tế trong chẩn đoán in vitro tại các cơ sở y tế. Chỉ nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm máu tĩnh mạch, động mạch và máu của trẻ sơ sinh.</p><p>Hệ thống này không được sử dụng để chẩn đoán bệnh đái tháo đường, cũng như không để xét nghiệm các mẫu máu cuống rốn trẻ sơ sinh.&nbsp;</p><p>Thích hợp để tự xét nghiệm</p><p>Hệ thống này bao gồm: Máy đo Accu-Chek Instant kèm pin, que thử Accu-Chek Instant*, dung dịch chứng Accu-Chek Instant*, thiết bị lấy máu Accu-Chek SoftClix*.</p><p>* Một vài phụ kiện không đi kèm theo máy. Các thành phần này được mua riêng.</p> | <p>Gồm 1 máy đo (kèm pin) đơn vị đo mg/dL, tài liệu hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-03-09 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
451 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường Hồi sức cấp cứu điều khiển điện có pin tích hợp | CGMF | Chang Gung Medical Technology Co., Ltd | Đài Loan | Chang Gung Medical Technology Co., Ltd | Đài Loan |  | Công ty TNHH phân phối VM | Đài Loan | Nhóm null |  |  | 155000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-06-04 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-06-04
452 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Hệ thống phẫu thuật Phaco LEGION SYSTEM | LEGION SYSTEM | Alcon | Mỹ | Alcon Laboratories, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 1 |  |  | 2200000000 | t | Cái | true | 2020-10-22 | 2022-12-31 | <p>Được chỉ định trong phẫu thuật thủy tinh thể nhãn khoa&nbsp;</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="403"> <tbody> <tr height="160"> <td align="left" height="160" width="403">1.Hệ thống thiết bị phẫu thuật Legion<br /> 2. Tay cầm Phaco OziL<br /> 3. Tay cầm rửa hút Ultraflow II<br /> 4. Thiết bị lưu điện - UPS<br /> 5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng<br /> 6. Chân máy Legion<br /> 7. Tay cầm cắt dịch kính Legion<br /> 8. Bàn đạp</td> </tr> </tbody> </table> |  | <p>&nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:638px;"> <p><strong>Hệ thống</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:17px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p>Giới hạn môi trường-Vận hành</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:45px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:198px;"> <p>Độ cao ……………………</p> </td> <td style="width:395px;"> <p>3000m (9842 ft)</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:45px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:198px;"> <p>Nhiệt độ …………………..</p> </td> <td style="width:395px;"> <p>-10<sup>0</sup>C đến 55 <sup>0</sup>C (14<sup>0</sup>F đến 131 <sup>0</sup>F)</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:45px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:198px;"> <p>Độ ẩm tương đối………….</p> </td> <td style="width:395px;"> <p>10% đến 95% mà không ngưng tụ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:17px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p>Giới hạn môi trường-Không vận hành</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:45px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:198px;"> <p>Độ cao ……………………</p> </td> <td style="width:395px;"> <p>3000m (9842 ft)</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:45px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:198px;"> <p>Nhiệt độ …………………..</p> </td> <td style="width:395px;"> <p>-10<sup>0</sup>C đến 55 <sup>0</sup>C (14<sup>0</sup>F đến 131 <sup>0</sup>F)</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-21 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-06-22
453 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Mispa CX4 | Agappe Diagnostics Switzeland GmbH | Ấn Độ | Agappe Diagnostics Switzeland GmbH | Thụy Sĩ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN |  | Nhóm 4 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-08 | 2022-04-08 | <p>Tự động hoàn toàn, truy cập ngẫu nhiên với chế độ ưu tiên cho bệnh nhân cấp cứu STAT</p> | <p> Máy chính: 01 bộ</p><p> Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo máy: 01 bộ </p><p> <span style="color: black;">Hướng dẫn sử dụng:01 bộ</span></p><p> </p> |  | <p> Công suất</p><p> 400 test/ giờ</p><p> Nguyên lý đo</p><p> Quang học so màu, đo độ đục</p><p> Phương pháp đo</p><p> End-point,kinetics, fixed-time,</p><p>Bước sóng đơn/đôi , Chuẩn đa điểm tuyến tính/không tuyến tính</p><p> Phân tích đồng thời</p><p> 88 điểm so màu</p><p> KHAY MẪU</p><p> </p><p> Vị trí mẫu</p><p> 115 vị trí bao gồm 50 vị trí bệnh phẩm thông thường, 20 vị trí cho bệnh nhân cấp cứu, 34 vị trí chuẩn, 8 điểm QC, 3 điểm rửa. Liên tục giữ lạnh trong quá trình chuẩn và QC ở nhiệt độ 5 đến 15 độ C trong vòng 24 h</p><p> Khay chứa mẫu</p><p> Ống mẫu tiêu chuẩn, hoặc ống mẫu nguyên bản có thể chạy thẳng sau khi ly tâm, phù hợp với nhiều chuẩn ống khác nhau (Փ 12-16 )mm x (25-100) mm</p><p> Đầu đọc mã vạch</p><p> Hỗ trợ nhiều chuẩn: code128, code 39.UPC/EAN, code 93</p><p> Thể tích mẫu</p><p> 20µl-350µl, bước 0,1 µl</p><p> Công nghệ lấy mẫu</p><p> Cảm biến dò mức chất lỏng, cảm biến chống va chạm</p><p> Tỷ lệ nhiễm chéo qua kim hút</p><p> Rửa bằng nước ấm nên tỷ lệ nhiễm chéo thấp dưới 0.1%</p><p> Pha loãng mẫu tự động</p><p> 3-170 lần</p><p> KHAY HÓA CHẤT</p><p> </p><p> Cuvet phản ứng</p><p> 120 vị trí khe phản ứng, quang lộ 6mm</p><p> Thể tích phản ứng</p><p> 150µl-450µl</p><p> Nhiệt độ phản ứng</p><p> 37 <sup>o</sup>C ± 0.1<sup>o</sup>C</p><p> Nhiệt độ không đổi với khay phản ứng</p><p> Giữ nhiệt ủ ấm bằng nước</p><p> Kim khuấy</p><p> Hệ thống kim khuấy kép</p><p> Làm sạch cuvet phản ứng</p><p> Rửa bằng nước ấm với 7 lần dừng và 11 bước</p><p> Hệ thống chất thai</p><p> Phân tách chất thải đặc và chất thải loãng. Với chức năng cảnh báo mức chất thải đầy</p><p><br></p><p> Nguồn sáng</p><p> 20 W/12V đèn halogen. Tuổi thọ 2000 giờ</p><p> Ánh sang đơn sắc</p><p> Quang học tán xạ</p><p> Bước sóng</p><p> 340 nm, 380 nm, 405 nm,450nm, 480 nm, 505 nm, 546nm, 570 nm, 600 nm, 660 nm, 700 nm, 800 nm</p><p> Cảm biến thu tín hiệu</p><p> Ma trận diode</p><p> Dải tuyến tính quang học</p><p> 0-3.3 Abs</p><p> Phương pháp chuẩn</p><p> 1 điểm, 2 điểm, nhiều điểm tuyến tính và không tuyến tính </p><p>Hệ điều hànhWindows XP, Windows 7, Window 10</p><p> CPU&gt; 2.8 Ghz ( dual core processor), Ram&nbsp;≥2GB, Ổ cứng ≥160GB</p><p> Giao diệnTCP/IP Network connection,standard RS -232C and USB interface, HIS và LIS tương thích</p><p> Lượng nước tiêu thụ25L/giờ</p><p> Thể tích1060 x 790 x 1150 mm</p><p> Trọng lượng300 kg</p><p> Nguồn cấpAC 220 ±22V, 50Hz±1 Hz, nguồn 2 KVA</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN | 2021-04-08 | CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN | 2021-04-08
454 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | Hệ thống phẫu thuật nội soi tổng quát | OTV-S200 | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 5100000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-14 | 2021-08-14 | <p class="ql-align-center"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT (LỒNG NGỰC VÀ Ổ BỤNG)</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất máy chính: Olympus</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất: Đức, Nhật Bản,</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các chứng chỉ chất lượng quốc tế: ISO13485</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy mới 100%</p> | <p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng LED: OTV-S200</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đầu camera HD 3Cmos: CH-S200-XZ-EB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy bơm khí CO2 ổ bụng: UHI-4</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dao mổ điện: ESG-400</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi Lồng ngực</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi Ổ bụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Màn hình Sony chuyên dụng nội soi 27 inch: LMD-2735MD (Mua tại Việt Nam)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Xe đẩy hệ thống nội soi (Mua tại Việt Nam)&nbsp;</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | 2021-01-13 | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | 2021-05-14
455 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | hệ thống nội soi bàng quang ống mềm | OTV-S200 | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 2200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-21 | 2022-03-31 | <p>Hệ thống nội soi bàng quang ống mềm video có tính năng chẩn đoán ung thư sớm</p><p>Model máy chính: OTV-S200, CYF-VHA</p><p>Hãng sản xuất máy chính: OLYMPUS</p><p>Xuất xứ máy chính: Nhật Bản</p><p>Máy mới 100%</p> | <p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng LED: OTV-S200</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Ống nội soi bàng quang video: CYF-VHA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dụng cụ kiểm tra rò rỉ ống nội soi: WA23080A</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Rọ lấy sỏi: NT4W30115</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Kìm sinh thiết: FB-19SX-1</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Kìm gắp sỏi: FG-53SX-1</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy hút dịch: New Hospivac 350</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Màn hình Sony chuyên dụng nội soi 24 inch: LMD-2435MD</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ máy tính + máy in</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ lưu điện</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Xe đẩy&nbsp;&nbsp;</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | 2020-12-21 | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | 2021-05-14
456 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo liều phóng xạ | Máy in thẻ, nhãn - Phụ kiện Máy chuẩn liều phóng xạ | 5430-0100 | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | Mỹ | Nhóm null |  |  | 78674281 | t | Chiếc | true | 2021-02-25 | 2021-09-30 | <p>Mô tả chung: Máy in nhãn sử dụng cho máy chuẩn liều CRC</p> | <p>Máy in nhãn: 01 chiếc</p><p>Mã sản phẩm: 5430-0100</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-02-25 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-06-04
457 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh đa năng 4 tay quay ốp gỗ điều khiển bằng tay quay | M15 | Hebei Eryou Medical Devices Co., Ltd | Trung Quốc | Hebei Eryou Medical Devices Co., Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 15850000 | t | Cái | false | 2021-05-14 | 2021-12-31 | <p><strong>Giường bệnh đa năng 4 tay quay điều khiển bằng tay:</strong></p><p>- Model: M15</p><p>- Hãng sx: Eryou</p><p>- Sản xuất: China</p><p>- Sản phẩm mới 100% năm 2020</p> | <p><strong><u>Cấu hình cung cấp:</u></strong></p><p>Giường bệnh đa năng 4 tay quay điều khiển bằng tay bao gồm:</p><p><span style="color: black;">- Khung giường tiêu chuẩn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Đầu giường ốp gỗ: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Đuôi giường ốp gỗ: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Bánh xe có phanh đường kính Ø125mm: 04 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Lan can nhôm bảo vệ: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Tay quay: 04 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Cây truyền dịch: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Đệm: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Chậu gội đầu: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Bô vệ sinh: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Bàn ăn: 01 cái</span></p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2021-05-14 | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2021-05-14
458 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy từ trường điều trị | Biostim HT | Fysiomed N.V. | Bỉ | Fysiomed N.V. | Bỉ | ["2021"] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | Bỉ | Nhóm 5 |  |  | 455000000 | t | Cái | true | 2021-05-25 | 2021-12-31 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p class="ql-align-justify">- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;"><em>Nguyên lý hoạt động: </em></strong><span style="color: black;">Liệu pháp từ trường trị liệu dựa trên cơ chế cung cấp năng lượng từ trường cho các mô. Việc áp dụng năng lượng cho các mô sẽ dẫn đến thay đổi hoặc kích thích sinh lý, từ đó có thể được sử dụng để tạo ra hiệu quả điều trị. Mỗi loại năng lượng sẽ có sự hấp thụ khác nhau trong các mô, do đó kể cả khi hiệu quả của chúng có điểm chung thì hiệu quả đạt được sẽ khác nhau khi sử dụng năng lượng khác nhau</span><strong style="color: black;"><u> </u></strong></p><p><br></p> | <p>1. Máy chính: 01 cái</p><p>2. Bộ phụ kiện và thiết bị phụ trợ: 01 bộ</p><ul><li>Điện cực từ trường: 02 cái</li><li>Cáp nối: 01 cái</li><li>Dây nguồn: 01 cái </li><li>Điện cực từ trường Ø 30 cm: 02 cái </li><li>Giường kèm cuộn từ&nbsp;Ø 80 &amp; 60 cm: 01 bộ </li><li>Xe đẩy chuyên dụng: 01 cái </li></ul> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | 2021-05-25 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | 2021-05-25
459 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo liều phóng xạ | Hộp giấy in - Phụ kiện Máy chuẩn liều phóng xạ | 9282-0010 | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | Mỹ | Nhóm null |  |  | 27593772 | t | Hộp | true | 2021-02-25 | 2021-09-30 | <p><span style="color: black;">Mô tả chung: Giấy dùng cho máy in kết quả đo liều chuẩn</span></p> | <p>Hộp giấy in – Mã sản phẩm: 9282-0010</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-02-25 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-06-04
460 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Mispa CCXL | Agappe Diagnostics Switzeland GmbH | Ấn Độ | Agappe Diagnostics Switzeland GmbH | Thụy Sĩ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN |  | Nhóm 4 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-08 | 2022-04-08 | <p>Tự động hoàn toàn, truy cập ngẫu nhiên với chế độ ưu tiên cho bệnh nhân cấp cứu STAT</p> | <p> Máy chính</p><p class="ql-align-center"> 01 bộ</p><p> Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo máy</p><p class="ql-align-center"> 01 bộ </p><p> <span style="color: black;">Hướng dẫn sử dụng</span></p><p class="ql-align-center"> <span style="color: black;">01 bộ</span></p><p> </p> |  | <p> Tốc độ240 test/giờ</p><p>Nguyên lý đoQuang phổ hấp thụ</p><p> Phương thứcEnd-point, Fixed- time, Kinetic</p><p>Hóa chất đơn/đôi</p><p>So màu đơn/đôi bước sóng</p><p>Chuẩn đa điểm tuyến tính/không tuyến tính</p><p> Khay hóa chất/bệnh phẩm</p><p> Khay hóa chất và bệnh phẩm có thể cấu hình vị trí đặt thay đổi linh động tùy người dùng</p><p>Tích hợp bộ làm lạnh liên tục, bảo quản 24 giờ (2-10 độ C)</p><p> Thể tích lọ hóa chất</p><p> 20 ml và 70 ml</p><p> Thể tích hóa chất</p><p> R1: 10~ 350µl ,R2 :10 ~200µl, Bước: 1 µl</p><p> Thể tích mẫ 3~ 35 µl, Bước: 0.1µl</p><p>Rửa kim</p><p> Tự động rửa trong và ngoài kim</p><p>Tỷ lệ nhiễm chéo &lt; 0.1%</p><p> Pha loãng mẫu</p><p> Pha loãng trước và pha loãng tự động</p><p> Khay phản ứng</p><p> Cuvet làm bằng nhựa bán vĩnh cửu</p><p> Để nhập thông tin mẫu và hóa chất, có thể giao tiếp 2 chiều với hệ thống LIS</p><p> Rotor phản ứng</p><p> Kiểu khay xoay, Chứa 120 khe cuvet ( 1 thanh gồm 20 khe)</p><p> CuvetQuang lộ 6 mm</p><p> Thể tích150 đến 550 µl</p><p> Nhiệt độ phản ứng</p><p> 37 ± 0.1 độ C</p><p> Nhiệt độ cuvet phản ứng không đổi</p><p> Ủ nước ấm tuần hoàn</p><p> Hệ thống khuấy trộn</p><p> Thanh khuấy phủ Teflon, có 3 tốc độ khuấy khác nhau</p><p> Hệ thống rửa và làm khô cuvet</p><p> 8 lân dừng với 12 bước, rửa bằng nước ấm</p><p> Hệ thống quang học</p><p> Nguồn sáng</p><p> &nbsp;( 12V-20W), đèn Halogen với hệ thống làm mát đèn bằng chất lỏng</p><p> Bước sóng</p><p> 340 nm, 380 nm, 405 nm,450 nm, 480 nm. 505nm,546 nm,570 nm,600 nm,660 nm, 700 nm,750nm or 800 nm</p><p> Ánh sáng đơn sắc</p><p> Dùng quang học tán xạ</p><p> Dải tuyến tính</p><p> 0~ 3.3 Abs</p><p> Cảm biến thu tín hiệu &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p> Ma trận Diode quang</p><p> Tuyến tính ( 1 điểm , 2 điểm và đa điểm)</p><p>Phi tuyến tính: logit-log4P and 5P,&nbsp;Spline, exponential, polynomial</p><p> Kiểm chuẩnVẽ đồ thị Westgard, L-J</p><p>Hệ điều hành</p><p> Windows XP, Windows 7, Windows 10</p><p>PC configuration</p><p> CPU&gt; 2.8 Ghz ( dual core processor), Ram&nbsp;≥1GB, Ổ cứng ≥160GB</p><p> Giao diện</p><p> TCP/IP Network connection,standard RS -232C and USB interface</p><p> Nguồn điện cung cấp100-240 VAC / 50-60 Hz/ Power 650 VA</p><p> Nhiệt độ môi trường15- 25 độ C</p><p> Độ ẩm tương đối 40-85%</p><p> Thể tích nước tiêu thụ6L/giờ</p><p> Kích thước (dài x rộng x cao)</p><p> 998 x 752 x 517 mm</p><p> Trọng lượngXấp xỉ 120 kg</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN | 2021-04-08 | CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN | 2021-04-08
461 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo bức xạ cầm tay | Máy đo phóng xạ cầm tay | 5250-0047 | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 108622892 | t | Chiếc | true | 2021-02-25 | 2021-09-30 | <p>Tên chung: Máy đo bức xạ cầm tay</p><p>Mô tả chung: Máy đo cầm tay các tia phóng xạ alpha, beta, gamma và x-quang</p> | <p>Máy đo phóng xạ cầm tay: 01 máy</p> <p>Mã sản phẩm: 5250-0047</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-13 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-06-04
462 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng điện thủy lực | DST-III(B) | Hefei MT Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Hefei MT Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 400000000 | t | Cái | true | 2021-05-05 | 2022-05-05 | <p>- DST-III(B) với chất lượng thép chống gỉ đáp ứng yêu cầu khắt khe trong phòng phẫu thuật </p><p>- Bộ điều khiển vi xử lý cho phép điều khiển linh hoạt và trơn tru. </p><p>- Tự động, tiếng ồn thấp, đáng tin cậy </p> | <p>- Thân bàn chính</p><p>- Khung màn che gây mê</p><p>-&nbsp;Tấm đỡ vai</p><p>- Tấm đỡ tay</p><p>- Tấm đỡ chân</p><p>- Tấm đỡ bàn chân</p><p>- Điều khiển bằng tay</p><p>- Bồn chứa + ống thải + xô đựng chất thải 20 lít&nbsp;(sản khoa) </p><p>-&nbsp;Nệm</p><p>-&nbsp;Dây điện nguồn</p><p>- Pin dự phòng</p><p>- Bộ kẹp </p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>- Kích thước mặt bàn: 500mm x 2100mm (Rộng x Dài) </p><p>-&nbsp;Điều khiển trượt mặt bàn trong khoảng 400mm, thuận tiện trong việc chụp C-Arm. </p><p>-&nbsp;Độ nâng: 750mm/ 1000mm </p><p>-&nbsp;Điều khiển nghiêng trái/ phải (Lateral): ≥15<sup>0</sup>&nbsp;</p><p>-&nbsp;Điều khiển nghiêng đầu/chân (Trendelenburg): ≥20<sup>0</sup>± 2 </p><p>-&nbsp;Độ gấp lên của tấm đỡ lưng: ≥45<sup>0</sup>. </p><p>-&nbsp;Độ gấp xuống của tấm đỡ lưng: ≥15<sup>0</sup>. </p><p>-&nbsp;Độ gấp lên của tấm đỡ đầu: 45<sup>0</sup>. </p><p>-&nbsp;Độ gấp xuống của tấm đỡ đầu: 90<sup>0</sup>. </p><p>-&nbsp;Độ gấp lên của tấm đỡ chân: 45<sup>0</sup>. </p><p>-&nbsp;Độ gấp xuống của tấm đỡ chân: 90<sup>0</sup>. </p><p>- Độ mở ngang ra hai bên của tấm đỡ chân: từ 0 – 90<sup>0, </sup>có thể tháp lắp dễ dàng </p><p>- Tải trọng chịu được của bàn: 240 Kg </p><p>-&nbsp;Nguồn điện sử dụng: 220V; 50Hz;&nbsp;</p><p>- Công suất: 1.0kW </p><p>- Pin: có thể sử dụng trong 2 giờ</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-05-05 | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-05-05
463 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu | ACL ELITE PRO | Instrumentation Laboratory Company | Mỹ | Instrumentation Laboratory Company | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1170000000 | t | Bộ | true | 2021-03-04 | 2021-12-30 | <p><strong>ACL Elite Pro: Giải Pháp Toàn Diện Và Đơn Giản cho Phòng Xét Nghiệm Đông Máu</strong></p><p>Các xét nghiệm cấp cứu, đặc biệt và thường quy đều thực hiện được trên hệ thống dễ sử dụng, tiện lợi và gọn nhẹ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sự truy cập ngẫu nhiên giảm thiểu thời gian trả kết quả</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các mẫu cấp cứu PT và APTT luôn sẵn sàng và cho kết quả chỉ trong 8 phút</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng xét nghiệm không bị gián đoạn, các mẫu cấp cứu STAT có thể nhập vào ở bất kỳ thời điểm nào và ở bất kỳ vị trí nào trên khay</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Menu xét nghiệm toàn diện làm cho việc xét nghiệm các xét nghiệm đặc biệt cũng đơn giản như các xét nghiệm thường quy</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay có thể tháo rời được phù hợp với kích cỡ khác nhau của cốc mẫu và ống mẫu ban đầu và thể tích mẫu.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Người sử dụng có thể thiết lập chế độ chạy tham chiếu cho phép người dùng thiết lập các nguyên tắc cụ thể cho các xét nghiệm của phòng thí nghiệm để tăng tính linh hoạt</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thuốc thử có thể được hút trực tiếp từ lọ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng “gộp nhóm chung” XN cho phép số lượng lớn sự kết hợp các XN được xử lý trong một phiên phân tích giống hệt nhau.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ pha loãng: Độ chính xác đạt được với hệ thống pha chế chất lỏng, trạng thái rắn duy nhất</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hiển thị đường biểu diễn cục đông thông qua hệ thống quang học&nbsp;cao cấp với khả năng theo dõi&nbsp;tất cả các&nbsp;phản ứng đông máu&nbsp;và hấp thụ </span></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ | 2021-03-04 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ | 2021-06-16
464 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Mispa CXL Pro | Agappe Diagnostics Switzerland GmbH - Thụy Sĩ | Ấn Độ | Agappe Diagnostics Switzerland GmbH - Thụy Sĩ | Thụy Sĩ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN |  | Nhóm 4 |  |  | 675000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-08 | 2021-04-08 | <p>Mispa CXL Pro là một máy phân tích hóa học lâm sàng hoàn toàn tự động với thông lượng 180 Test/ Giờ. </p><p>Mispa CXL Pro là sự lựa chọn hợp lý cho khách hàng ở nhiều phân khúc khác nhau, đảm bảo tính tiện lợi, tính khả dụng, khả năng chi trả và độ chính xác.</p> | <p>Máy chính và phụ kiện đi kèm</p> |  | <p> <span style="color: black;">Công suất phân tích</span></p><p> <span style="color: black;">Lên đến 180 test/giờ</span></p><p> <span style="color: black;">Nguyên tắc đo:Phép đo quang phổ</span></p><p> <span style="color: black;">Phương pháp phân tích</span></p><p> <span style="color: black;">Điểm cuối, thời gian cố định, động học, hóa chất thuốc thử đơn / kép, hiệu chuẩn đa điểm đơn sắc / lưỡng sắc / không tuyến tính</span></p><p> <span style="color: black;">Nguồn sáng</span></p><p> <span style="color: black;">Bóng Halogen-Tungsten (12V/20W)</span></p><p> <span style="color: black;">Bộ khuếch đại đơn sắc</span></p><p> <span style="color: black;">Quang trắc lưới, lưới ba chiều bằng phẳng</span></p><p> <span style="color: black;">Bước sóng</span></p><p> <span style="color: black;">340nm ~ 800nm</span></p><p> <span style="color: black;">Dải tuyến tính0 ~ 3.3 Abs</span></p><p> <span style="color: black;">Hấp thụDiode quang</span></p><p> <span style="color: black;">Vị trí mẫu/thuốc thử</span></p><p> <span style="color: black;">Lên đến 80 vị trí</span></p><p> <span style="color: black;">Dụng cụ chứa mẫu thử</span></p><p> <span style="color: black;">Cup tiêu chuẩn, ống máu gốc, ống đa kỹ thuật phù hợp (Փ10~13)mm(75~100)mm</span></p><p> <span style="color: black;">Kim hút thuốc thử/ mẫu</span></p><p> <span style="color: black;">Pha loãng trước và pha loãng sau</span></p><p> <span style="color: black;">Thể tích thuốc thử10 ~ 300μl</span></p><p> <span style="color: black;">Thể tích mẫu2 ~ 35μl</span></p><p> <span style="color: black;">Thể tích chai thuốc thử20 &amp; 70ml</span></p><p> <span style="color: black;">Cuvette phản ứng56 vị trí đo quang cuvette nhựa</span></p><p> <span style="color: black;">Thể tích phản ứng100 ~ 360μl</span></p><p> <span style="color: black;">Nhiệt độ phản ứng</span> <span style="color: black;">37±0.1˚C</span></p><p><span style="color: black;">Nguồn cung cấp100-240 VAC ¦ 50/60Hz ¦ Công suất 600 VA</span></p><p> <span style="color: black;">Nhiệt độ môi trường15 ~ 25˚C</span></p><p> <span style="color: black;">Độ ẩm tương đối≤85%,</span></p><p> <span style="color: black;">Nguồn nước cấp4L/giờ</span></p><p> <span style="color: black;">Kích thước744x703x530mm</span></p><p> <span style="color: black;">Khối lượng100Kg</span></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN | 2021-04-08 | CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN | 2021-04-08
465 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn đọc phim | Đèn đọc phim X-quang (2 phim) | EV-750MT | Ecomed (Hong Kong) Industry, Co., Ltd. | Trung Quốc | Ecomed (Hong Kong) Industry, Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH |  | Nhóm 6 |  |  | 20000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <p>Đèn đọc phim X quang loại 2 phim,&nbsp;tự động bật/ tắt đèn khi để phim vào</p> | <p><strong><u>Cấu hình cung cấp:</u></strong></p> <ul> <li>Đèn đọc 2 phim</li> <li>Dây nguồn</li> <li>Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt</li> </ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-17 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-18
466 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy dò rà tìm phóng xạ | Thiết bị dò phóng xạ - Navigator | N2-9800-00 | Dilon Technologies, Inc. | Mỹ | Dilon Technologies, Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1986489584 | t | Chiếc | true | 2021-02-22 | 2021-09-30 | <p>Tên chung: Máy dò rà tìm phóng xạ</p><p>Mô tả chung: <span style="color: black;">Máy dò tìm phóng xạ bằng đầu dò cầm tay</span></p> | <p>Máy đo phóng xạ Navigator – Mã sản phẩm: N2-9800-00&nbsp;</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-02-22 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-06-04
467 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo độ tập trung Iode | Máy đo độ tập trung I-ốt (Iodine) | 5430-30151 | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 1838959977 | t | Chiếc | true | 2021-02-25 | 2021-09-30 | <p>Mô tả chung: Máy đo độ tập trung liều xạ tuyến giáp (không bao gồm giếng điếm)</p> | <p>Máy đo độ tập trung Iodine: 01 máy</p> <p>Mã sản phẩm: 5430-30151</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-13 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-06-04
468 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng 196 Lít có sấy khô tự động | SA-500AB | Sturdy Industrial Co., Ltd. | Đài Loan | Sturdy Industrial Co., Ltd. | Đài Loan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 455000000 | t | Hệ thống | false | 2021-04-08 | 2022-04-08 | <p>Máy hấp tiệt trùng 196 Lít có sấy khô tự động, có valve cấp nước tự động</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM | 2021-04-08 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM | 2021-04-08
469 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | cobas z 480 (thuộc hệ thống tách chiết và real-time PCR tự động cobas 4800) | cobas z 480 | Roche Diagnostics International Ltd | Thụy Sĩ | Roche Molecular Systems, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Thụy Sĩ | Nhóm 1 |  |  | 1950000000 | t | Hệ thống | false | 2021-01-17 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hệ thống </span>cobas<sup>®</sup> 4800 <span style="color: black;">với tính năng linh hoạt giúp đáp ứng nhu cầu thay đổi của phòng xét nghiệm sinh học phân tử</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span>Hệ thống cobas<sup>®</sup> 4800 thực hiện toàn bộ các bước từ ly trích mẫu axít nucleic trực tiếp từ mẫu bệnh&nbsp;phẩm&nbsp;trong ống lấy mẫu ban đầu, chuẩn bị hóa chất, thực hiện phản ứng real-time PCR và phân tích kết quả.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Máy phân tích cobas z 480: công nghệ real-time PCR tiên tiến mang đến kết quả chất lượng cao, luân nhiệt nhanh và chính xác, độ đặc hiệu cao và kết quả đáng tin cậy</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Danh mục xét nghiệm mở rộng giúp tăng tính linh hoạt cho hệ thống cobas 4800 bao gồm xét nghiệm vi sinh, xét nghiệm vi rus và có thể chạy các xét nghiệm do phòng xét nghiệm phát triển sử dụng phần mềm User Defined (UDF).&nbsp;</span></p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Máy Real-time PCR có máy tính điều khiển riêng biệt</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hóa chất lắp đặt và huấn luyện ban đầu: 01 bộ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Bộ lưu điện UPS online 3KVA</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Máy in</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- 01 năm bảo hành tiêu chuẩn</span></p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Kích thước máy: 57 x 50 x 60 cm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Trọng lượng: 55 kg</span></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-17 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
470 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Máy ly tâm lạnh ống 1,5-2 ml | MIKRO 200R | Andreas Hettich GmbH & Co. KG | Đức | Andreas Hettich GmbH & Co. KG | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất | Đức | Nhóm 3 |  |  | 195000000 | t | Cái | true | 2021-05-13 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ ly tâm: 500 – 15,000 rpm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể điều chỉnh tốc độ với khoảng tăng 10</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lực ly tâm RCF: 21,382</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất ly tâm: 30 x 2.0 mL</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể lựa chọn kết hợp cùng với 4 loại roto khác nhau</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt chứng nhận IVD</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nút “impulse” dùng cho ly tâm ngắn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ vận hành với phím bấm và nút vặn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghi nhớ 9 chương trình</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ trong khoảng -20 đến +40 °C với chức năng làm lạnh trước</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích ly tâm: 30 x 1.5 / 2.0 ml</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ ly tâm tối đa 15,000 vòng/phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lực ly tâm tối đa RCF 21,382</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian ly tâm 1 – 99 phút, liên tục hoặc ly tâm ngắn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước 281 x 553 x 260 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng 28 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn ≤ 54 dBA</p><p>Khoảng nhiệt độ kiểm soát từ -10°C đến +40°C</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích ly tâm: 30 x 1.5 / 2.0 ml</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ ly tâm tối đa 15,000 vòng/phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lực ly tâm tối đa RCF 21,382</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian ly tâm 1 – 99 phút, liên tục hoặc ly tâm ngắn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước 281 x 553 x 260 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng 28 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn ≤ 54 dBA</p><p>Khoảng nhiệt độ kiểm soát từ -10°C đến +40°C</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất | 2021-05-13 | Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất | 2021-05-25
471 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy chụp cắt lớp mắt OCT | Máy chụp cắt lớp OCT: CIRRUS HD-OCT 5000 (cấu hình cơ bản) | Cirrus HD-OCT 5000 | Flextronics Manufacturing (Singapore) Pte Ltd | Singapore | Carl Zeiss Meditec Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 2700000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy chụp cắt lớp OCT và OCT A<br /> Máy chụp cắt lớp OCT cho bán phần trước bán phần sau và mạch máu nhằm đánh giá sự thay đổi về hình thái, cấu trúc,cũng như các định lượng của các sang thương nhãn cầu. Đánh giá thay đổi mật độ mạch máu, tỷ lệ tưới máu của hoàng điểm hay vùng gai thị....<br /> &nbsp;</p> | <p>Máy chính Cirrus 5000 &nbsp;với màn hình 19 inch tích hợp: 01 cái&nbsp;<br /> Tựa cằm đôi tích hợp theo máy: 01 cái<br /> Bàn phím và chuột máy tính: 01 cái<br /> Chân bàn điện: 01&nbsp;</p> |  | <p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đặc tính kỹ thuật quét cắt lớp:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải theo chiều sâu của lát cắt: 5µm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải dọc theo lát cắt: 15µm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tốc độ quét: từ 27000 đến 68000 mẫu quét A (A scan)/1giây<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng: Diode siêu phát quang bước sóng 840nm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đặc tính kĩ thuật ảnh chụp đáy mắt:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sử dụng công nghệ quét dòng LSO<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trường quan sát: 36 độ x 30 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng: Diode siêu phát quang bước sóng 750nm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hiển thị trong suốt quá trình chỉnh vị trí và chụp OCT<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải &nbsp;25µm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Quan sát mống mắt:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Qua CCD camera<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải tối thiểu: 1280x1024<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hiển thị hình ảnh mống mắt trong quá trình chỉnh vị trí<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chế độ quét:<br /> Quét khối: 512x128<br /> Quét khối 200 x 200<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Định thị: &nbsp;trong, ngoài<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phạm vi điều chỉnh độ định thị trong: từ &nbsp;-20D đến +20D<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng hệ thống máy tính tích hợp theo máy<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ nhớ: có khả năng lưu trữ khoảng 80 000 lần chụp</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
472 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Nhiệt kế | Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán | SFT65 | Sanifit Lucyna Lenczewska | Đức | Hans Dinslage GmbH | Đức | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | Đài Loan | Nhóm null |  |  | 1400000 | t | Cái | false | 2021-01-13 | 2022-01-13 | <p><strong>Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán</strong></p><p><strong>Model: SFT65</strong></p><p><strong>Thương hiệu: Sanitas</strong></p><p>Sản xuất năm 2020</p><p>Bảo hành: 12 tháng</p> | <p>1 hộp đựng:</p><p>Nhiệt kế</p><p>Pin</p><p>Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p><strong>Độ C Nhiệt độ cơ thể</strong>&nbsp;:&nbsp;<em>(34 độ C - 42 độ C)</em>,&nbsp;Nhiệt độ vật thể&nbsp;<em>(0 độ C - 100 độ C)</em></p><p><strong>Cảnh báo sốt cao :</strong>&nbsp;Có</p><p><strong>Trọng lượng sản phẩm :</strong>&nbsp;45g</p><p><strong>Màn hình hiển thị :&nbsp;</strong>LCD</p><p><strong>Âm thanh kết thúc đo :&nbsp;</strong>Có</p><p><strong>Thương hiệu :&nbsp;</strong>Đức</p><p><strong>Sản xuất tại :</strong>&nbsp;Đức</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-01-13 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-05-25
473 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Hệ thống phẫu thuật Phaco CENTURION Vision System with Active Sentry HP | CENTURION Vision System with Active Sentry HP | Alcon | Mỹ | Alcon Laboratories, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 1 |  |  | 3000000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2022-12-31 | <p> hệ thống Centurion Vision System được chỉ định cho việc nhũ tương hóa, cắt nhỏ, tưới nước và hút thủy tinh thể đục hay những mảnh vỡ, mảnh thượng nhân, cắt và hút dịch kính cùng những thành phần liên quan với đầu cắt bán phần trước, đốt điện lưỡng cực và đặt thủy tinh thể nội nhãn.&nbsp; </p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="324"> <tbody> <tr height="211"> <td height="211" width="324"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="403"> <tbody> <tr height="103"> <td height="103" width="403">1. Hệ thống CENTURION Vision System với tay cầm Active SENTRY<br /> 2. Tay cầm CENTURION Active SENTRY<br /> 3. Bàn đạp<br /> 4. Tay cầm rửa hút Ultraflow II<br /> 5. Thiết bị lưu điện - UPS<br /> 6. Tài liệu hướng dẫn sử dụng</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:631px;height:393px;"> <p><strong>Kích thước thân máy </strong></p> <p>Chiều cao: 165 cm (65 in)</p> <p>Chiều rộng: 51 cm (20 in)</p> <p>Chiều sâu: 61 cm (24 in)</p> <p><strong>Trọng lượng thân máy: </strong></p> <p>Khi chưa đóng gói: 104 kg (229 Ib)</p> <p>Khi đã đóng gói: 142 kg (314 Ib)</p> <p><strong>Hệ số tải trọng làm việc: </strong></p> <p>24.1 kg (53 pounds)</p> <p><strong>Giới hạn môi trường- Khi Vận hành: </strong></p> <p>Độ cao: 3,000 m (9,842 ft)</p> <p>Nhiệt độ: 100C đến 350C (500F đến 950F)</p> <p>Độ ẩm tương đối: 10% đến 95% không ngưng tụ</p> <p><strong>Giới hạn môi trường- Khi không vận hành: </strong></p> <p>Độ cao: 5,600 m (18,300 ft)</p> <p>Nhiệt độ: -400C đến 700C (-400F đến 1580F)</p> <p>Độ ẩm tương đối: 10% đến 95% không ngưng tụ</p> <p><strong>Va chạm, xóc và rơi xuống: </strong></p> <p>Hệ thống tuân thủ các yêu cầu của EN ISO 15004-1 đối với rung, xóc và va chạm</p> <p><strong>Bánh xe nhỏ: </strong></p> <p>Thiết bị chưa được đóng gói phải chịu được hai tác động dưới các điều kiện:</p> <p> Rơi tự do 7,6 cm (3 in) trên bốn bánh xe nhỏ</p> <p> Rơi nghiêng 7,6 cm (3 in) trên mỗi bánh xe (nâng mỗi bánh xe lên 7,6 cm (3in) so với mặt sàn sau đó cho thiết bị rơi trở lại vị trí bình thường)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Độ ổn định của thân máy: </strong></p> <p>Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60601-1 được đặt trên mặt nghiêng 100 so với mặt phẳng ngang.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Bàn đạp <em>Centurion </em></strong></p> <p>Kích thước : 9.3 cm (3.74 in) chiều cao x 23.5 cm (9.25 in) chiều rộng x 38.4 cm (15.1 in) chiều sâu</p> <p>Khối lượng: 4.1 kg (9.0 Ib)</p> <p>Môi trường: cấu trúc bàn đạp là không ngấm nước, tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 60601-1 và IEC 60601-2-2</p> <p>Điện: Bàn đạp được cấu hình để chuyển đổi không dây</p> <p>Kênh: 16</p> <p><strong>Yêu cầu điện xoay chiều: </strong></p> <p>Điện thế đầu vào: 100-240 VAC 50/60 Hz</p> <p>Dòng điện đầu vào tối đa: 10A</p> <p><strong>Bảo vệ không bị điện giật: </strong>Loại I</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-21 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-05-05
474 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo độ tập trung Iode | Máy đo độ tập trung I-ốt (Iodine) | 5430-30152 | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2245526911 | t | Chiếc | true | 2021-02-25 | 2021-09-30 | <p>Mô tả chung: Máy đo độ tập trung liều xạ tuyến giáp với giếng đếm</p> | <p>Máy đo độ tập trung Iodine với giếng đếm: 01 máy</p> <p>Mã sản phẩm: 5430-30152</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-13 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-06-04
475 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo liều phóng xạ | Vòng chì bảo vệ giếng đo - Phụ kiện máy chuẩn liều phóng xạ | 7300-2903 | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 453691081 | t | Chiếc | true | 2021-02-25 | 2021-09-30 | <p>Mô tả chung: Vòng chì bảo vệ giếng đo của máy đo chuẩn liều phóng xạ</p> | <p>Vòng chì bảo vệ giếng đo – phụ kiện máy chuẩn liều CRC: 01 cái</p> <p>Mã sản phẩm: 7300-2903</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-12 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-06-04
476 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo liều phóng xạ | Vòng chì bảo vệ giếng đo - Phụ kiện máy chuẩn liều phóng xạ | 7300-2450 | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 360487156 | t | Chiếc | true | 2021-02-25 | 2021-09-30 | <p>Mô tả chung: Vòng chì bảo vệ giếng đo của máy đo chuẩn liều phóng xạ</p> | <p>Vòng chì che chắn giếng đo – phụ kiện máy chuẩn liều CRC: 01 cái</p> <p>Mã sản phẩm: 7300-2450</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-12 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-06-04
477 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | ACCU-CHEK Active [Model GB] mmol/L Kit | ACCU-CHEK Active [Model GB] mmol/L Kit | Roche Diabetes Care GmbH | Đức | Roche Diabetes Care GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1238095 | t | Hệ thống | false | 2021-03-09 | 2021-12-31 | <p>Máy đo đường huyết Accu-Chek® Active chỉ được sử dụng với que thử Accu-Chek® Active nhằm mục đích để xác định nồng độ đường trong máu mao mạch. Tham khảo thêm tờ hướng dẫn sử dụng trong mỗi hộp que thử nếu bạn muốn xác định nồng độ đường trong các mẫu máu khác.</p><p>Hệ thống máy đo đường huyết bao gồm máy và que thử thích hợp cho việc tự theo dõi đường huyết và chuyên viên y tế sử dụng. Người bệnh Đái tháo đường có thể sử dụng máy để tự theo dõi đường huyết của chính mình. Các</p><p>chuyên viên y tế có thể sử dụng để kiểm tra đường huyết của bệnh nhân và sử dụng trong thăm khám lâm sàng hoặc các trường hợp cần</p><p>kết quả nhanh.</p><p>Hệ thống này còn phù hợp cho việc kiểm tra đường huyết bằng các mẫu máu lấy từ những vị trí thay thế.</p><p>Hệ thống này không được dùng trong việc chẩn đoán hoặc sàng lọc bệnh Đái tháo đường.</p><p>Hệ thống chỉ phù hợp sử dụng bên ngoài cơ thể.</p><p>Những người bị khiếm thị không nên sử dụng máy.</p><p>Hệ thống không sử dụng thẻ mã hóa Máy đo Accu-Chek® Active chỉ sử dụng cho các mục đích dự đoán, nếu sử dụng cho việc ngăn ngừa có thể không hiệu quả.</p><p>Thiết bị lấy máu Accu-Chek Softclix là dụng cụ giúp lấy máu mao mạch đầu ngón tay dễ dàng và hầu như không đau. Thiết bị lấy máu này có 11 độ sâu đâm kim khác nhau giúp bạn có thể điều chỉnh độ sâu đâm kim cho phù hợp với kết cấu da của bạn.</p> | <p>Gồm 1 máy đo (kèm pin) đơn vị đo mmol/L, 1 thiết bị lấy máu Accu-Chek SoftClix, 10 kim, 10 que thử đường huyết, bao đựng máy, tài liệu hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-03-09 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
478 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Tay cầm hút rửa 7-080/IAH | 7-080/IAH | Rumex International Corp. | Anh | Rumex International Corp. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 14910000 | t | Cái | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p>7-080/IAH Tay cầm hút rửa / Irrigation-Aspiration Handpiece</p> | <p> 7-080/IAH Tay cầm hút rửa / Irrigation-Aspiration Handpiece</p> |  | <p> 7-080/IAH Tay cầm hút rửa / Irrigation-Aspiration Handpiece</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01
479 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính Widex EVOKE EBB3D 330 | EVOKE EBB3D 330 | Widex A/S | Đan Mạch | Widex A/S | Đan Mạch |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG |  | Nhóm 3 |  |  | 39000000 | f | Bộ | true | 2021-05-14 | 2022-05-14 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Máy trợ thính công suất cao dành cho người lớn và trẻ em</span></p> | <p>Máy chính: 01 máy</p><p>Hộp đựng máy: 01 hộp</p> |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số</p><p>-Số kênh : 12</p><p>-Số chương trình: 4</p><p>- Mức độ khuếch đại tối đa: 76SPL; Công suất đầu ra tối đa 139db SPL</p><p>-Hiệu chỉnh bằng phần mềm theo thính lực đồ</p><p>-Công nghệ Zen + điều trị ù tai</p><p>-Công nghệ SoundSense Learn</p><p>-Công nghệ nhận dạng lời nói Speech Enhancer RT giảm tiếng ồn gió</p><p>-Định hướng âm thanh</p><p>-Dành cho mức độ nghe kém từ nặng đến Sâu</p><p>-Kết nối đIện thoại hệ điều hành IOS, Android và phụ kiện: Roger, TV DEX,...</p><p>- Loại Pin sử dụng: Zin C air , cỡ Pin A13</p> | <p>Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ</p><p>Bảo hành: 02 năm</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-14 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-14
480 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo liều phóng xạ | Ống che chắn giếng đo - Phụ kiện máy chuẩn liều phóng xạ | 7300-2004 | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 23398742 | t | Chiếc | true | 2021-02-25 | 2021-09-30 | <p>Mô tả chung: Ống bảo vệ giếng đo của máy đo chuẩn liều phóng xạ</p> | <p>Ống bảo vệ giếng đo – phụ kiện máy chuẩn liều CRC: 01 cái</p> <p>Mã sản phẩm: 7300-2004</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-12 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-06-04
481 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa | BA400 | Biosystems S.A. | Tây Ban Nha | Biosystems S.A. | Tây Ban Nha |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Bộ | true | 2020-12-24 | 2021-12-30 | <p class="ql-align-justify"><strong>BA400</strong> của Biosytems là thiết bị xét nghiệm sinh hóa và đo độ đục được thiết kế mang đến hiệu suất tốt nhất cho các phòng thí nghiệm hướng tới đạt được hiệu quả cao nhất đồng thời giảm thiểu chi phí vận hành.</p><p class="ql-align-justify">Dựa trên hóa chất của Biosytems cùng với hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu, hệ thống BA400 tạo nền tảng cho một thế hệ mới của máy xét nghiệm lâm sàng.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Thông minh tự chủ</strong></p><p class="ql-align-justify">88 vị trí giữ lạnh với chức năng đọc mã vạnh tích hợp</p><p class="ql-align-justify">135 vị trí mẫu, hóa chất control và calibrator phù hợp với ống ban đầu hoặc ống bệnh nhi, trong đó có 90 vị trí có tích hợp đọc mã vạch</p><p class="ql-align-justify"><strong>Hệ thống quang học thông minh</strong></p><p class="ql-align-justify">Biosystems đã phát triển BA400 với hệ thống quang học tiên tiến và hiện đại chạy với nguồn sáng LED đơn sắc 8 bước sóng đáp ứng cả những phương pháp hóa sinh phức tạp.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Vận hành thông minh</strong></p><p class="ql-align-justify">Tự kiểm soát qua hệ thống điện tử CAN (Controller Area Network) nhằm tối ưu hóa hiệu suất và giảm thời gian bảo trì.</p><p class="ql-align-justify">Hệ thống chuyển mẫu chính xác với chức năng phát hiện mức bệnh phẩm, va chạm và cục máu đông, tự động trở về vị trí bảo vệ khi máy tạm ngưng.</p><p class="ql-align-justify">Tiêu thụ nước tối thiểu (ít hơn 14 l/giờ)</p><p class="ql-align-justify">Đầu bơm được sử dụng bằng Piston gốm giúp giảm nguy cơ hỏng hóc cơ khí</p><p class="ql-align-justify">Hệ thống làm mát độc lập cho thuốc thử (nhiệt độ từ 4 - 8<sup>o</sup>C, cho tới 35<sup> o</sup>C tương đương nhiệt độ phòng).</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2020-12-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-06-16
482 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm mắt | Máy siêu âm nhãn khoa và phụ kiện đi kèm | PIROP | Echo-Son SA | Ba Lan | Echo-Son SA | Ba Lan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH | Ba Lan | Nhóm null |  |  | 400000000 | t | Cái | true | 2021-05-14 | 2021-12-31 | <p>- Năm sản xuất: Năm 2020 - 2021</p><p>- Chất lượng máy: Mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p><p>- Nguồn cung cấp: 220V/50Hz</p><p>- Môi trường hoạt động:&nbsp;</p><p>&nbsp;+ Nhiệt độ tối đa: 40°C</p><p>&nbsp;+ Độ ẩm tối đa: 90%</p> | <p>&nbsp;Máy quét siêu âm tích hợp màn hình màu 7”, cảm ứng và máy in nhiệt đồ hoạ.: 01 bộ</p><p>- Đầu dò A 12Mhz</p><p>- Đầu dò B 12Mhz</p><p>- Adapter nguồn AC 100-240V/50-60Hz – 12 VDC/2A</p><p>- Bàn đạp</p><p>- Giá đỡ đầu dò</p><p>- Phần nhúng đi kèm (chỉ với đầu dò A-scan)</p><p>- Giấy in</p><p>- Bút chỉ màn hình</p><p>- Hộp nhựa đựng máy siêu âm</p><p>- Sách hướng dẫn máy siêu âm PIROP</p><p><br></p> |  | <p>Siêu âm A:</p><p>- Sinh trắc nhanh và hoàn thiện</p><p>Chiều dài trục mắt /AXL/</p><p>- Chiều sâu bán cầu trước /AC/,</p><p>- Độ dày thấu kính /LENS/,</p><p>- Chiều dài thuỷ tinh thể /VITR/</p><p>- Tính toán trung bình cộng của các phép đo AXL, AC, LENS, VITR</p><p>- Tính toán độ lệch chuẩn của các phép đo AXL</p><p>- Hai chế độ làm việc tự động, với 10 phép đo mỗi chế độ</p><p>- Các phép đo sử dụng vận tốc riêng cho từng khu vực</p><p>- Điều chỉnh vận tốc cho mỗi phần và vật liệu mắt giả - phạm vi cài đặt: 300 đến 3000 m/s (Tuỳ thuộc vào phần của mắt).</p><p>- Tự động điều khiển đo phân tán (Với hiệu chỉnh thủ công)</p><p>- Chế độ thủ công 4-cổng</p><p>- Phạm vi đo: AXL:&nbsp;&nbsp;15 mm đến 40 mm AC: 1,8 mm đến 6 mm LENS: 1,5 mm đến 6,5 mm</p><p>- AXL:&nbsp;&nbsp;15 mm đến 40 mm AC: 1,8 mm đến 6 mm LENS: 1,5 mm đến 6,5 mm</p><p>- Đo tất cả các loại mắt: Lens eyes (Normal, Cataract, Dense Cataract) ; eyes with artificial lenses pseudoaphakic (PMMA, Acrylate, Silicone) , and lens-free eyes ( Aphakic)</p><p>- 6 công thức IOL:SRK II, SRK T, Holladay-1, Hoffer-Q, Binkhorst II, HaigisSRK II, SRK T, Holladay-1, Hoffer-Q, Binkhorst II, Haigis</p><p>- Công thức sau phẫu thuật khúc xạ :Double-K SRKT, Latkany / Flat-K SRKT/, Latkany /avg-K SRKT/, Masket</p><p>- Nhập vào dữ liệu IOL (phạm vi): A-Constant ( 110 đến125), Giá trị SF ( 3,50 đến 5,25), Keratometry K values ( 5.00 đến 14.99 mm; 15.00 đến 67,99 D ) , Target refraction TA (-9.99 đến +9.99 D), AC value ( 1,5 to 7,0 mm ), AXL value (14.00 to 45,00 mm).</p><p>- So sánh kết quả đo năng lượng IOL: Hiển thị đồng thời 4 kết quả tính toán năng lượng IOL cho các thấu kính khác nhau và phương pháp tính toán được chọn bởi người dùng. So sánh kết quả tính toán năng lượng IOL cho một ống kính nhất định với mọi công thức có sẵn của PIROP</p><p>- Phương pháp tiếp xúc và ngâm</p><p>- Vỏ ngâm cho đầu dò OA12</p><p>- Tần số đầu dò – 12 MHz</p><p>- Đầu dò với chùm sáng trung tâm để định vị chính mắt chính xác (LED đỏ bên trong)</p><p>- Bộ nhớ 20 lần quét với tất cả các phép đo để phân tích thêm.</p><p>- Dễ dàng xem lại và sắp xếp kết quả sau khi vận hành</p><p>- Nhập thông số của thuỷ tinh thể nhân tạo – 10 loại cho mỗi người dùng</p><p>- Cơ sở dữ liệu ống kính (Lens)</p><p>- Tối ưu hoá Lens Constants cho các công thức bằng tự động hoặc chỉnh tay.</p><p>- Tuỳ chỉnh cho 10 người dùng, 10 hồ sơ (profiles) mỗi người</p><p>- Điều chỉnh TGC, GAIN tự động (lên đến 110 dB)</p><p>- Phạm vi quét: 45mm trên 2500 điểm đo thực</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH | 2021-05-14 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH | 2021-05-14
483 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo liều phóng xạ | Máy chuẩn liều phóng xạ CRC-55tR | 5130-3234 | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | Mỹ | Nhóm null |  |  | 847337861 | t | Cái | true | 2021-02-25 | 2021-09-30 | <p>Tên chung: Máy đo liều phóng xạ</p><p>Mô tả chung: Máy đo hoạt độ chuẩn của đồng vị phóng xạ</p> | <p>Máy đo chuẩn liều phóng xạ CRC-55tR: 01 máy</p> <p>– Mã sản phẩm: 5130-3234</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-06 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-06-04
484 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy là quần áo | Máy là quần áo | Máy là phẳng công nghiệp | S1000-3300 | Danube International | Tây Ban Nha | Danube International | Tây Ban Nha |  | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An |  | Nhóm null |  |  | 4450000000 | t | Cái | true | 2021-05-25 | 2021-09-30 | <p><span style="color: black;">Máy là phẳng công nghiệp&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">Model: S1000-3300</span></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: Danube</span>)/ <span style="color: black;">Tây ban nha</span></p> | <p><span style="color: black;">- Máy chính: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo động đúng chức năng</span></p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính trục là: 1000 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài trục là: 3300 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao băng tải nạp: 1050 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ là: 4 – 18 m/phút</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng ống thoát khí: 2</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính ống thoát khí: 160 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn: 70 dB</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-25 | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-25
485 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Bàn đẻ | Bàn đẻ | BÀN ĐẺ ĐIỆN ĐA NĂNG | CHS - SMT204D | Wells Medi Co.,Ltd | Hàn Quốc | Wells Medi Co.,Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 480000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Bàn đẻ CHS-SMT204D là thiết bị hoạt động hệ thống mô-tơ điện truyền động tuyến tính, giúp cho bàn hoạt động linh hoạt và hiệu quả. Nó giúp cho các bác sĩ sản khoa có thể chọn vị trí, tư thế mong muốn trong quá trình thăm khám bệnh nhân.</p> | <p><strong><u>Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm:</u></strong></p> <ul> <li>Thân bàn chính: 01 chiếc.</li> <li>Đôi đỡ chân: 01 đôi.</li> <li>Đôi đỡ tay: 01 đôi.</li> <li>Đôi đỡ vai: 01 đôi.</li> <li>Tay cầm: 01 đôi.</li> <li>Bộ điều khiển bằng điện: 01 bộ.</li> <li>Khung gây mê: 01 chiếc.</li> <li>Dây điện nguồn: 01 chiếc.</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</li> <li>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</li> </ul> | <p><strong><u>Cấu hình bao gồm:</u></strong></p> <ul> <li>Thân bàn chính: 01 chiếc.</li> <li>Bàn phụ trợ: 01 chiếc</li> <li>Đôi đỡ chân: 01 đôi.</li> <li>Đôi đỡ tay: 01 đôi.</li> <li>Đôi đỡ vai: 01 đôi.</li> <li>Tay cầm: 01 đôi.</li> <li>Bộ điều khiển bằng điện: 01 bộ.</li> <li>Khung gây mê: 01 chiếc.</li> <li>Dây điện nguồn: 01 chiếc.</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</li> <li>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</li> </ul> | <p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;<strong><em>Thông số kỹ thuật:</em></strong></p> <ul> <li>Kích thước: 650 x 1710 x 590 ~ 890 mm (Rộng x Dài x Cao)</li> <li>Chiều cao điều chỉnh: 590 ~ 890 mm</li> <li>Kích thước mặt bàn: 650 x 1710 mm (Rộng x Dài)</li> <li>Độ nghiêng phần lưng: 0° - 70°</li> <li>Độ nghiêng dốc bàn: 0° - &nbsp;-24°</li> <li>Nguồn điện: 220V, 50/60Hz</li> <li>Công suất: 300W</li> <li>Trọng tải tối đa: 140Kg</li> <li>Nhiệt độ/ Độ ẩm hoạt động: 10°C - 40°C / 30% - 95%</li> </ul> |  |  |  | bảo trì, bảo dưỡng 60 tháng kể từ ngày bàn gioa và nghiệm thu thiết bị | Thiết bị được bảo hành 12 tháng và bảo trì bảo dưỡng 60 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn gioa lắp đặt. | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-13 | Bộ Y tế | 2020-11-13
486 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | ÁP LỰC TRỊ LIỆU 8 KHOANG | LINFOPRESS MASTER | Fisioline S.R.L | Italy | Fisioline S.R.L | Italy | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | Italy | Nhóm 3 |  |  | 312000000 | t | Cái | true | 2021-03-23 | 2022-03-23 | <p>ÁP LỰC TRỊ LIỆU 8 KHOANG Bộ "PRATICO"</p><p>đầy đủ cho các chi dưới được cấu tạo bởi 2 dây đai</p><p>chân, bộ sao chép ổ cắm và dây đeo bụng. Màu xám</p> | <p>ÁP LỰC TRỊ LIỆU 8 KHOANG Bộ "PRATICO"</p><p>đầy đủ cho các chi dưới được cấu tạo bởi 2 dây đai</p><p>chân, bộ sao chép ổ cắm và dây đeo bụng. Màu xám</p> | <p>ÁP LỰC TRỊ LIỆU 8 KHOANG Bộ "PRATICO"</p><p>đầy đủ cho các chi dưới được cấu tạo bởi 2 dây đai</p><p>chân, bộ sao chép ổ cắm và dây đeo bụng. Màu xám</p> | <p>ÁP LỰC TRỊ LIỆU 8 KHOANG Bộ "PRATICO"</p><p>đầy đủ cho các chi dưới được cấu tạo bởi 2 dây đai</p><p>chân, bộ sao chép ổ cắm và dây đeo bụng. Màu xám</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-24 | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-29
487 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo liều phóng xạ | Khay đựng mẫu lọ kim tiêm - Phụ kiện máy chuẩn liều phóng xạ | 7300-2005 | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | Mỹ | Nhóm null |  |  | 23089993 | t | Chiếc | true | 2021-02-25 | 2021-09-30 | <p>Mô tả chung: Khay đựng lọ hoặc kim tiêm chứa dược chất phóng xạ dùng trong máy đo liều chuẩn</p> | <p>Khay đựng mẫu lọ - kim tiêm – phụ kiện máy chuẩn liều CRC: 01 cái</p> <p>Mã sản phẩm: 7300-2005</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-12 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-06-04
488 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy cắt dịch kính | Hệ thống thiết bị phẫu thuật mắt bán phần sau/ dịch kính võng mạc CONSTELLATION VISION SYSTEM | CONSTELLATION LXT | Alcon | Mỹ | Alcon Laboratories, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 1 |  |  | 4000000000 | t | Cái | true | 2020-10-22 | 2022-12-31 | <p> Hệ thống thiết&nbsp;bị phẫu thuật mắt bán&nbsp;phần sau / dịch kính võng mạc&nbsp; </p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="403"> <tbody> <tr height="180"> <td height="180" width="403">1. Hệ thống Constellation LXT<br /> 2. Gói đầu phaco Fragmentation<br /> 3. Tay cầm Phaco Constellation<br /> Tay cầm Phaco OziL<br /> 4. Tay cầm rửa hút Ultraflow II<br /> 5. Hệ thống máy PUREPOINT LASER<br /> 6. Chân máy PurePoint Laser<br /> 7. Bàn đạp<br /> 8. Tài liệu hướng dẫn sử dụng</td> </tr> </tbody> </table> |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px;" width="600"> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="width:600px;"> <p><strong>MÁY CHÍNH</strong></p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:258px;"> <p>Kích thước</p> <p>(Dài x Rộng x Cao)</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:342px;"> <p>51 cm x 48 cm x 61 cm</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:258px;"> <p>Khối lượng</p> </td> <td style="width:342px;"> <p>61 kg</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:600px;"> <p><strong>CHÂN, BỆ ĐỠ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:258px;"> <p>Kích thước</p> </td> <td style="width:342px;"> <p>74 cm x 74 cm x 97 cm</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:258px;"> <p>Khối lượng</p> </td> <td style="width:342px;"> <p>Bàn (Không phụ kiện): 52,12 kg</p> <p>Base kèm hệ thống đèn: 58 kg</p> <p>Base kèm hệ thống đèn và laser: 64,5 kg</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:600px;"> <p><strong>Chú ý: Nếu sử dụng chân bệ đỡ khác không phải của Alcon, chân bệ đỡ này phải đảm bảo giữ được trọng tải lên tới 250 pound.</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:600px;"> <p><strong>CÁNH TAY ĐỠ KHAY DỤNG CỤ </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:258px;"> <p>Kích thước</p> </td> <td style="width:342px;"> <ul> <li>Khay: 56 cm x 36 cm</li> <li>Chiều dài khay mở tối đa: 127 cm</li> <li>Cột đỡ: 110 cm x 13 cm x 15 cm</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:258px;"> <p>Khối lượng</p> </td> <td style="width:342px;"> <ul> <li>Khay và cánh tay đỡ: 11,7 kg</li> <li>Cột đỡ: 5,5 kg</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-10-21 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-05-05
489 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động | LIAISON XL | Stratec Biomedical AG | Đức | DiaSorin S.p.A. | Italy |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3485500000 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2021-12-30 | <ul><li>Chủng loại: máy xét nghiệm miễn dịch tự động, truy cập ngẫu nhiên và làm được xét nghiệm cấp cứu</li><li>Công suất: 180 xét nghiệm/giờ</li><li>Công nghệ miễn dịch hóa phát quang (CLIA)</li><li>Danh mục xét nghiệm rộng nhất thế giới, đặc biệt là bộ viêm gan và các xét nghiệm bộ nhiễm</li><li>Hóa chất và chất chuẩn được tích hợp sẵn sàng để sử dụng</li><li>Cập nhật và quản lý tồn dư hóa chất bằng chip điện tử RFID</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-06-16
490 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo liều phóng xạ | Thiết bị kiểm tra chất lượng bình phát - Phụ kiện máy chuẩn liều phóng xạ | 5130-2046 | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | Mỹ | Nhóm null |  |  | 74326834 | t | Chiếc | true | 2021-02-25 | 2021-09-30 | <p>Mô tả chung: Thiết bị kiểm tra chất lượng bình phát</p> | <p>Thiết bị kiểm tra chất lượng bình phát – phụ kiện máy chuẩn liều CRC: 01 cái</p> <p>Mã sản phẩm: 5130-2046</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-12 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-06-04
491 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính vi phẫu tích hợp chụp cắt lớp OCT dùng trong phẫu thuật nhãn khoa và phụ kiện Rescan 700 (cấu hình cơ bản) | Rescan 700 | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 11174000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>nh vi phẫu tích hợp chụp cắt lớp OCT dùng trong phẫu thuật nhãn khoa và phụ kiện</p><p> Model: RESCAN 700</p><p> Thiết bị được hỗ trỡ chụp cắt lớp OCT trong phẫu thuật đục thủy tinh thể, glaucoma, võng mạc, và ghép nội mô giác mạc hay giác mạc sâu.</p><p> Lợi ích làm giảm tổn thất tế bào,&nbsp;thời gian phẫu thuật giảm</p> | <p>1. Thân kính chính hiển vi loại để sàn: 01 chiếc</p><p> Ống kính chính với chức năng đảo hình tích hợp có chỉnh cơ, điều chỉnh hướng đến 110 độ : 01 chiếc</p><p> Ống kính phụ với chức năng đảo hình tích hợp có chỉnh cơ, điều chỉnh hướng từ đến 110 độ : 01 chiếc</p><p> Thị kính 10x:&nbsp;04 chiếc</p><p> Vật kính f = 200mm: 01 chiếc</p><p> Hệ thống chiếu sáng LED: 01 chiếc</p><p> Tay nắm điều khiển máy: 02 chiếc</p><p> Bàn đạp chân có 14 chức năng: 01 chiếc</p><p> Chân đế đẩy sàn: 01 chiếc</p><p> Bộ dịch chuyển X-Y: 01 chiếc</p><p> Hệ thống camera HD tích hợp: 01 chiếc</p><p> Ghi hình chuẩn HD tích hợp theo máy: 01 chiếc</p><p> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống quan sát đáy mắt không tiếp xúc điều chỉnh điện hội tụ&nbsp;: 01 bộ bao gồm :</p><p> Giá gắn bộ quan sát: 01 chiếc</p><p> Khay hấp tiệt trùng: 03 chiếc</p><p> Thấu kính 60D: 03 chiếc</p><p> Thấu kính 128D: 03 chiếc</p><p> 3. Hệ thống chụp OCT tích hợp theo máy: 01 bộ</p> |  | <p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kính hiển vi:<br /> Độ phóng đại điều khiển bằng motor với hệ thống chuẩn màu (Apochromatic) tỉ lệ phóng đại 1:6,&nbsp;<br /> Hệ số phóng đại từ 0,4x đến 2,4x<br /> Phạm vi lấy nét: &nbsp;phạm vi lấy nét 70mm, điều chỉnh bằng mô tơ (dịch chuyển xuống 30mm, dịch chuyển lên 40mm)<br /> Vật kính: Tiêu cự f =200mm<br /> Ống kính chính: điều chỉnh độ nghiêng từ 0 đến 110 độ, f =170 mm<br /> Ống kính phụ: điều chỉnh độ nghiêng từ 0 đến 110 độ, f = 170 mm, có thể chỉnh độ phóng đại đồng bộ hoặc độc lập với kính chính.<br /> Thị kính: trường nhìn rộng 10x gắn kiểu từ tính<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chiếu sáng:<br /> Công nghệ ánh sáng hình nổi đồng trục SCI, phản xạ ánh đồng tử toàn thị trường<br /> Nguồn sáng LED sử dụng cáp quang<br /> Nhiệt độ màu gần như ánh sáng trắng<br /> Hệ thống chiếu sáng có thể chuyển sang chế độ màu Halogen bằng tấm lọc Hamode.<br /> Lọc ánh sáng xanh bảo vệ võng mạc<br /> Nguồn cắt khe sáng ( Slit illuminator): 0.2mm,2mm,3mm,4mm, cao: Cao 12mm<br /> Lọc 25% xám</p> <p>3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống camera truyền hình:<br /> Tích hợp hệ thống camera cảm biến loại 1/3inch, loại cảm biến HD MOS, độ phân giải: 1920 x1080, Tỉ lệ tín hiệu / nhiễu: 54dB<br /> Hệ thống quét: 50 full frames/s<br /> Có đầu ghi video chuẩn HD<br /> 4. Hệ thống kính tiếp xúc Resight 700.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24
492 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Mispa Count Plus | Agappe Diagnostics Ltd | Đức | Agappe Diagnostics Ltd | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN |  | Nhóm null |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-08 | 2022-04-08 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng kích thước lớn: giao diện vận hành thân thiện, truy cập dễ dàng với </p><p>các tính năng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình quản lý QC toàn diện, kết nối linh hoạt cho dữ liệu bệnh nhân và QC</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng kết nối đa chiều.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm quản lý với bảo mật khác nhau.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp đầu đọc mã vạch</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân tích được 28 thông số với 3 biểu đồ và biểu đồ phân tán cho phân tích WBC</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thuốc thử dạng hộp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích mẫu cực nhỏ: máu toàn phần (15,6 µL),máu pha loãng (20 µL)</p> | <p>Máy chính và phụ kiện đi kèm</p> |  | <p> <strong>Kích thước và trọng lượng</strong></p><p> v Trọng lượng: 12 kg</p><p>v Kích thước: 405 x 270 x 430 mm</p><p> <strong>Công suất</strong></p><p> v 60 mẫu/giờ</p><p> <strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>Các cổng kết nối</strong></p><p> v 1 cổng RS 232 kết nối với máy tính bên ngoài</p><p>v 1 cổng kết nối máy đọc mã vạch (cho máy chạy ống mở) </p><p>v 5 cổng USB </p><p> <strong>Màn hình</strong></p><p> v Màn hình cảm ứng 8.4 inch</p><p> <strong>Loại mẫu đo</strong></p><p> v Máu toàn phần </p><p>v Máu pha loãng</p><p> <strong>Thông số</strong></p><p> v WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV,RDW-SD, PLT, MPV, PLT,MPV,PDW,PCT,P-LCR</p><p>v #LY,%LY,#MONO,%MONO,#NEU,%NEU,%EOS,</p><p>#EOS,% BASO,# BASO,#ALY,% ALY,% IMM,#IMM</p><p> <strong>Biểu đồ</strong></p><p> v Biểu đồ WBC, RBC, PLT</p><p> <strong>Nhận dạng mã vạch </strong></p><p> v Máy đọc mã vạch tích hợp sẵn</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN | 2021-04-08 | CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN | 2021-04-08
493 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Hilbro International (Pvt) Ltd. | Pakistan | Hilbro International (Pvt) Ltd. | Pakistan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Pakistan | Nhóm 6 |  |  | 4400000 | t | Bộ | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p><strong>Bộ dụng cụ tiểu phẫu:</strong></p><p>Hãng sx: Hilbro Instruments Pvt.Ltd</p><p>Xuất xứ: Pakistan</p> | <p><strong>Cấu hình:</strong></p><p>- Cán dao số 4&nbsp;&nbsp;</p><p>- Banh phẫu thuật Crile 11.5cm</p><p>- Kéo phẫu thuật nhọn-tù cong 16.5cm</p><p>- Kéo Mayo cong 17cm&nbsp;</p><p>- Kéo Mayo cong 19cm</p><p>- Kẹp kim Crile-Wood 15cm</p><p>- Kẹp phẫu tích 1x2T 16cm</p><p>- Kẹp phẫu tích Standard 16cm</p><p>- Kẹp Crile cong 16cm</p><p>- Hộp inox (23x11x 5 cm ) - Việt Nam</p> |  | <p>Bộ dụng cụ tiểu phẫu</p><p>Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, có in mã hàng, logo và xuất xứ sản phẩm.</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-04-20 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-04-20
494 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật gãy xương chi dưới tổng quát | N/A | Symmetry Surgical, Inc | Séc,Đức,Pakistan,Thổ Nhĩ Kỳ,Mỹ | Symmetry Surgical, Inc | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | Đức | Nhóm 4 |  |  | 630000000 | t | Bộ | true | 2021-05-04 | 2022-05-04 | <p>Hãng chủ sở hữu: Medin - Séc và Symmetry - Mỹ</p><p>Bộ dụng cụ phẫu thuật gãy xương chi dưới tổng quát khoảng 88 mục, 136 chi tiết</p> | <p> - Hộp hấp</p><p> - Kẹp săng</p><p> - Kẹp gạc</p><p> - Cán dao</p><p> - Kéo</p><p> - Nhíp</p><p> - Kẹp mô</p><p> - Kẹp cầm máu</p><p> - Kẹp phẫu tích</p><p> - Kẹp ống mật</p><p> - Banh nâng xương</p><p> - Đục</p><p> - Kìm kẹp giữ xương</p><p> - Dùi xương</p><p> - Búa</p><p> - Tuốc nơ vít</p> |  | <p>Bộ dụng cụ phẫu thuật gãy xương chi dưới tổng quát khoảng 88 mục, 136 chi tiết</p> | <p>Bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-04 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-05
495 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | SAT 600 | SAT 600 | AMS Srl | Italy | AMS Srl | Italy | ["2020"] | Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1450000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2021-12-31 | <p>xét nghiệm sinh hóa</p> | <p>máy xét nghiệm, máy tính, màn hình, máy in</p> | <p>Hóa chất kèm theo</p> |  | <p>bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài | 2020-10-30 | Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài | 2020-11-11
496 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | Cáng đẩy đa năng | SKB041-1 | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd | Trung Quốc | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành |  | Nhóm 6 |  |  | 39300000 | t | Chiếc | true | 2020-11-24 | 2021-11-24 | <p>Kích thước: L * W * H&nbsp;1900 * 640 * (550-850) mm</p><p>Bánh xe 6 inch Double Side Secure®Castors</p> | <p>Đệm: 1 cái</p><p>Lan can bảo vệ ABS: 2 cái</p><p>Tay quay: 1 cái</p><p>Bánh xe 6 inch Double Side Secure®Castors: 4 cái</p><p>Bánh xe dẫn hướng: 1 cái</p><p>Phanh tổng: 1 bộ</p> |  | <p>Khung thép sơn tĩnh điện sau khi được làm sạch bằng công nghệ phun hạt níc ( tương tự công nghệ làm sạch vỏ tàu biển trước khi sơn )</p><p><strong>Thông số kỹ thuật: </strong></p><p>Kích thước: L * W * H&nbsp;1900 * 640 * (550-850) mm</p><p>Bánh xe 6 inch Double Side Secure®Castors</p> | <ul><li>Dịch vụ lắp đặt, bảo hành bảo trì và hướng dẫn sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2020-11-24 | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2020-11-24
497 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo liều phóng xạ | Thiết bị kiểm tra chất lượng bình phát - Phụ kiện máy chuẩn liều phóng xạ | 5130-0006 | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 39825933 | t | Chiếc | true | 2021-02-25 | 2021-09-30 | <p>Mô tả chung: Thiết bị kiểm tra chất lượng bình phát</p> | <p>Thiết bị kiểm tra chất lượng bình phát – phụ kiện máy chuẩn liều CRC: 01 cái</p> <p>Mã sản phẩm: 5130-0006</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-12 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-06-04
498 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo liều phóng xạ | Máy in cuộn - Phụ kiện máy chuẩn liều phóng xạ | 5430-0058 | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | Mỹ | Nhóm null |  |  | 73731696 | t | Chiếc | true | 2021-02-25 | 2021-09-30 | <p>Mô tả chung: Máy in nhãn sử dụng cho máy chuẩn liều CRC</p> | <p>Máy in nhãn – phụ kiện máy chuẩn liều CRC: 01 cái</p> <p>Mã sản phẩm: 5430-0058</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-12 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-06-04
499 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim | FX-8200 | Fukuda Denshi Co. Ltd. | Nhật Bản | Fukuda Denshi Co. Ltd. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 75000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p>Máy điện tim</p><p>Chủng loại: FX-8200</p><p>Xuất xứ: Nhật Bản</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | 2020-12-02 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | 2021-06-04
500 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu | N/A | Symmetry Surgical, Inc | Séc,Đức,Pakistan,Thổ Nhĩ Kỳ,Mỹ | Symmetry Surgical, Inc | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | Đức | Nhóm 4 |  |  | 830000000 | t | Bộ | true | 2021-05-04 | 2022-05-04 | <p>Hãng chủ sở hữu: Medin - Séc và Symmetry - Mỹ</p><p>Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu khoảng 55 mục, 72 chi tiết</p> | <p> - Hộp hấp</p><p> - Kẹp săng</p><p> - Kẹp bông băng</p><p> - Kéo</p><p> - Kẹp mô</p><p> - Kẹp sỏi thận</p><p> - Ống hút</p><p> - Kẹp mang kim</p><p> - Que thăm trực tràng</p><p> - Vén rễ</p><p> - Nhíp đốt điện</p><p> - Bát đưng dung dịch</p><p> - Nhíp đốt điện</p> |  | <p>Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu khoảng 55 mục, 72 chi tiết</p> | <p>Bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-04 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-05
501 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY ĐIỆN PHÂN | BTL 4620 SMART | BTL Industries Limited | Bulgaria | BTL Industries Limited | Anh | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | Bulgaria | Nhóm 3 |  |  | 105000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p>Năm sản xuất: 2020 trở về sau</p><p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn + Adaptor : 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp điện cực bệnh nhân : 02 dây</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây đai đinh vị : 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực 70x50mm : 04 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao xốp điện cực 70x50mm : 04 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bút cảm ứng: 01 cây</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu HDSD máy: 01 bộ</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện hoạt động : </p><p>§&nbsp;Nhiệt độ xung quanh&nbsp;từ&nbsp;+10<sup>o</sup>C&nbsp;đến&nbsp;+30<sup> o</sup>C</p><p>§&nbsp;Độ ẩm từ&nbsp;30% đến 75%</p><p>§&nbsp;Áp suất không khí từ&nbsp;700 hPa&nbsp;đến&nbsp;1060 hPa</p><p>§&nbsp;Vị trí đặt máy theo phương nằm ngang</p><p>§&nbsp;Loại vận hành liên tục</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước máy chính 380 x 190 x 260 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng khoảng : 3 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD màu, cảm ứng hiển thị 4.3 inches</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 480 x 272 Pixels </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp nguồn : sử dụng adaptor </p><p>§&nbsp;Công suất ngõ vào: 60W</p><p>§&nbsp;Điện áp ngõ vào: 24 V/ 2.5A</p><p>§&nbsp;Nguồn điện cung cấp: 100 – 240 VAC</p><p>§&nbsp;Tần số : 50/60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân loại sản phẩn: Loại bộ phận được áp dụng : BF</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân cấp theo MDD 93/42/EEC :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;II</p><p> <strong style="color: black;"><u>Thông số mạch phát điện</u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số kênh điện trị liệu: 02 kênh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng ngõ ra: Max 140 mA (giá trị tức thời)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp ngõ ra: Max 200 V (giá trị tức thời)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trở kháng: 500 -750 Ω</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian điều trị: 0 – 100 phút</p><p>Các dạng dòng điện có sẵn: Gavanic, Diadynamic, Traebert, Dòng điện Faradic, Dòng điện Neofaradic, Kích thích bằng điện kiểu Nga, Các xung kích thích, Các xung chữ nhật, TENS đối xứng, không đối xứng, giao thoa 2-cực, giao thoa 4- cực, Các xung tam giác, Các xung hàm số mũ, Các xung hàm số mũ tăng, Các xung kết hợp, NPHV.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-04-20 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-04-20
502 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang răng | Máy chụp X quang cầm tay | Port- X III | Genoray Co. Ltd. | Hàn Quốc | Genoray Co. Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 234650000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p>Máy chụp X quang cầm tay</p> | <p>Máy chụp X quang cầm tay</p> |  | <p>Máy chụp X quang cầm tay</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2020-11-12 | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-06-22
503 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy tách chiết ADN/ARN | NES-32 | NES-32 | Acon Laboratories Inc., | Trung Quốc | Acon Laboratories Inc., | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH thiết bị An Việt |  | Nhóm null |  |  | 750000000 | t | Cái | true | 2021-05-16 | 2023-05-16 | <p><strong style="color: black;">Máy tách chiết Acid Nucleic</strong></p><p><span style="color: black;">Model:</span><strong style="color: black;"> NES-32</strong></p><p><span style="color: black;">Hãng: </span><strong style="color: black;">ACON Laboratories - Mỹ&nbsp;</strong></p><p><span style="color: black;">Nước sản xuất: </span><strong style="color: black;">Trung Quốc</strong></p><p><span style="color: black;">Tiêu chuẩn chất lượng:</span><strong style="color: black;"> ISO13485</strong></p><p><span style="color: black;">Hàng mới:</span><strong style="color: black;"> 100%</strong></p><p><span style="color: black;">Năm sản xuất:</span><strong style="color: black;"> 2021 trở về sau</strong></p> | <ul><li>Máy chính: 01 chiếc</li><li>Hướng dẫn sử dụng: 01 chiếc</li><li>Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo</li></ul> |  | <p><strong style="color: black;">THÔNG SỐ KỸ THUÂT</strong></p><p><span style="color: black;">- Khối lượng xử lý: 20-1000 uL</span></p><p><span style="color: black;">- Thông lượng: 1-32</span></p><p><span style="color: black;">- CV ≤ 1.5%</span></p><p><span style="color: black;">- Tỷ lệ thu hồi của hạt từ tính ≥ 98%</span></p><p><span style="color: black;">- Nhiệt độ gia nhiệt:</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ ly giải (từ RT đến 120° C)</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ rửa giải (từ RT đến 120° C)</span></p><p><span style="color: black;">- Khử trùng: đèn UV</span></p><p><span style="color: black;">- Kích thước: 437 x 512 x 470 (W x D x H)</span></p><p><span style="color: black;">- Thời gian xử lý 12 - 40 phút</span></p><p><span style="color: black;">- Độ nhạy 100 bản sao/ ml ≥ 98%</span></p><p><span style="color: black;">- Cổng kết nối: USB/LAN</span></p><p><span style="color: black;">- Nguồn điện: AC 85-264V, 50 Hz / 60 Hz, 600VA</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị An Việt | 2021-05-16 | Công ty TNHH thiết bị An Việt | 2021-05-16
504 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy sấy đồ vải | Máy sấy đồ vải | Máy sấy công nghiệp | DD-45 GOLD ET2 | Danube International | Tây Ban Nha | Danube International | Tây Ban Nha |  | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An |  | Nhóm null |  |  | 820000000 | t | Cái | true | 2021-05-25 | 2021-09-30 | <p><span style="color: black;">Máy sấy công nghiệp&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">Model: DD-45 GOLD ET2</span></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: Danube</span>)/ <span style="color: black;">Tây ban nha</span></p> | <p><span style="color: black;">- Máy chính: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo động đúng chức năng</span></p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: 50 Kg (tỷ lệ 1/18); 45 Kg (tỷ lệ 1/20)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính lồng sấy: 1225 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều sâu lồng sấy: 760 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích lồng sấy: 896 lít</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất motor quạt: 2.2 Kw</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất motor lồng: 0.75 Kw</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường ống thoát khí: 300 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khí lưu thông: 4500 m3/giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tổng công suất điện: 57 Kw</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn cho phép: 67 dB</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-25 | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-25
505 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần Valleylab FX8 | Valleylab FX8 | Covidien | Mỹ | Covidien | Mỹ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG |  | Nhóm 1 |  |  | 472500000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-12-31 | <p>Đa chức năng gồm các chức năng cơ bản của dao mổ điện cao tần như cắt đốt đơn cực, lưỡng cực.Có màn hình cảm ứng chia 3 vùng hiển thị, sử dụng công nghệ cảm ứng mô tự động điều điều chỉnh năng lượng cung cấp với phản hồi lên đến 434,000 lần /giây</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="194"> <tbody> <tr height="174"> <td height="174" width="194">Bao gồm:<br /> 01 máy chính<br /> 01 bàn đạp chân đơn cực<br /> 01 bàn đạp chân lưỡng cực<br /> 01 dây nối lưỡng cực<br /> 01 kẹp lưỡng cực<br /> 01 dây nối tấm điện cực bệnh nhân<br /> 50 tấm điện cực bệnh nhân sử dụng một lần<br /> 10 tay dao mổ điện đơn cực sử dụng một lần"</td> </tr> </tbody> </table> |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="159"> <tbody> <tr height="174"> <td height="174" width="159">- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, phân loại an toàn điện loại 1, có màn hình cảm ứng LCD chia 3 vùng hiển thị, sử dụng công nghệ cảm ứng mô phản hồi 434,000 lần/giây</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-10-29 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2021-06-16
506 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp lấy dị vật trong mắt | Kẹp lấy dị vật trong mắt | Hilbro International (Pvt) Ltd. | Pakistan | Hilbro International (Pvt) Ltd. | Pakistan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Pakistan | Nhóm 6 |  |  | 650000 | t | Cái | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p><strong>Kẹp lấy dị vật trong mắt:</strong></p><p><strong>Hãng sx: Hilbro Instruments Pvt.Ltd</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Pakistan</strong></p> | <p>Kẹp phẫu tích Bishop-Harman 8.5cm&nbsp;</p> |  | <p>Kẹp phẫu tích Bishop-Harman 8.5cm&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-04-20 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-04-20
507 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy tách chiết ADN/ARN | cobas x 480 (thuộc hệ thống tách chiết và real-time PCR tự động cobas 4800) | cobas x 480 | Hamilton Bonaduz AG | Thụy Sĩ | Hamilton Bonaduz AG | Thụy Sĩ |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Thụy Sĩ | Nhóm 1 |  |  | 3180000000 | t | Hệ thống | false | 2021-01-17 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hệ thống </span>cobas<sup>®</sup> 4800 <span style="color: black;">với tính năng linh hoạt giúp đáp ứng nhu cầu thay đổi của phòng xét nghiệm sinh học phân tử</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span>Hệ thống cobas<sup>®</sup> 4800 thực hiện toàn bộ các bước từ ly trích mẫu axít nucleic trực tiếp từ mẫu bệnh&nbsp;phẩm&nbsp;trong ống lấy mẫu ban đầu, chuẩn bị hóa chất, thực hiện phản ứng real-time PCR và phân tích kết quả.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Thiết bị cobas x 480 chuẩn bị mẫu hoàn toàn tự động giúp công việc được hoàn thành hơn mong đợi, tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và ngăn ngừa nhiễm. Thiết bị tách chiết acid nucleic hoàn toàn tự động từ nhiều loại mẫu</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Danh mục xét nghiệm mở rộng giúp tăng tính linh hoạt cho hệ thống cobas 4800 bao gồm xét nghiệm vi sinh, xét nghiệm vi rus và có thể chạy các xét nghiệm do phòng xét nghiệm phát triển sử dụng phần mềm User Defined (UDF). </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Thời gian chuẩn bị cho 96 mẫu ít hơn 20 phút và có thể xử lý đến 384 mẫu trong ngày trên một hệ thống duy nhất.</span></p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Máy tách chiết tự động</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hóa chất lắp đặt và huấn luyện ban đầu: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- 01 năm bảo hành tiêu chuẩn</span></p> |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Kích thước máy: 166 x 90 x 101 cm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Trọng lượng: 150 kg</span></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-17 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
508 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo liều phóng xạ | Máy chuẩn liều phóng xạ CRC-55tPET | 5130-3235 | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | Mỹ | Nhóm null |  |  | 847337861 | t | Chiếc | true | 2021-02-25 | 2021-09-30 | <p>Tên chung: Máy đo liều phóng xạ</p><p>Mô tả chung: Máy đo hoạt độ chuẩn của đồng vị phóng xạ</p> | <p>Máy hiệu chuẩn liều CRC-55tPET: 01 máy</p> <p>Mã sản phẩm: 5130-3235</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-09 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-06-04
509 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính dành cho trẻ em điếc trung bình 14 kênh | BBM986-DW | GN Beltone A/S | Đan Mạch | GN Beltone A/S | Đan Mạch | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 45000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho trẻ em, bệnh nhân tăng động, giảm chú ý, mất tập trung</p> | <p>Máy chính: 1 cái</p> <p>Hộp đựng máy: 1 cái</p> <p>&nbsp;</p> |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 80/140 dB; Số Kênh 14<br /> - Tự động nhận dạng lời nói ở môi trường ồn; Định hướng âm thanh<br /> - Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền; Dịch chuyển tần số<br /> - Phụ kiện không dây, Mic, Tivi Streamer, Phone Clip</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-30 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11
510 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Hệ thống siêu âm chẩn đoán Doppler màu 4D/5D | VINNO E30 | Vinno Technology (Suzhou) Co. Ltd | Trung Quốc | Vinno Technology (Suzhou) Co. Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 880000000 | t | Bộ | true | 2021-06-30 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống siêu âm bàn đẩy Vinno E30 là hệ thống siêu âm di động, gọn nhẹ và vững chắc, giúp mang lại giá trị chẩn đoán vượt trội nhờ chất lượng hình ảnh tuyệt vời, các tính năng linh hoạt và quy trình làm việc đơn giản.</p><p class="ql-align-justify">Tạo hình thang xám 2D, hình hòa âm THI, tạo hình phức hợp không gian VFusion, tạo hình giảm đốm nhiều VSpeckle, tạo hình hòa âm đảo ngược pha, chế độ tối ưu hóa tự động ATO và chế độ vé đường tự động Auto Trace trong chế độ Doppler sóng xung (PW) và sóng liên tục (CW):</p><p class="ql-align-justify">1, Kiến trúc nền RF đầu tiên trên thế giới</p><p><span style="background-color: transparent;">2, Khả năng tần số siêu cao, hỗ trợ lên tới 23&nbsp;MHz</span></p><p><span style="background-color: transparent;">3, Xử lý hình ảnh thích nghi mô nâng cao</span></p><p class="ql-align-justify">4, Khả năng 4D tuyệt vời được thiết kế riêng dành cho chăm sóc sức khỏe phụ nữ</p><p class="ql-align-justify">5, Quy trình làm việc hiệu quả với màn hình cảm ứng điện dung.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2021-06-30 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2021-06-30
511 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim | FX-8100 | Fukuda Denshi Co. Ltd. | Nhật Bản | Fukuda Denshi Co. Ltd. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 50000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p>Máy điện tim</p><p>Model: FX-8100</p><p>Xuất xứ: Nhật Bản</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | 2020-12-02 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | 2021-06-04
512 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy sấy đồ vải | Máy sấy đồ vải | Máy sấy công nghiệp | DD-60 GOLD ET2 | Danube International | Tây Ban Nha | Danube International | Tây Ban Nha |  | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An |  | Nhóm null |  |  | 1150000000 | t | Cái | true | 2021-05-25 | 2021-09-30 | <p><span style="color: black;">Máy sấy công nghiệp&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">Model: DD-60 GOLD ET2</span></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: Danube</span>)/ <span style="color: black;">Tây ban nha</span></p> | <p><span style="color: black;">- Máy chính: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo động đúng chức năng</span></p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: 67 Kg (tỷ lệ 1/18); 60 Kg (tỷ lệ 1/20)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính lồng sấy: 1225 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều sâu lồng sấy: 1020 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích lồng sấy: 1202 lít</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất motor quạt: 2.2 Kw</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất motor lồng: 1.1 Kw</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường ống thoát khí: 300 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khí lưu thông: 4500 m3/giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tổng công suất điện: 75.35 Kw</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn cho phép: 67 dB</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-25 | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-25
513 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | SolarMax LED 160 | Elpis Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | Elpis Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 400000000 | t | Bộ | true | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p>Model: SolarMax LED 160</p><p>Hãng sản xuất: Elpis Medical Co., Ltd.</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p><p>Hàng mới 100%</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><u>Đặc điểm:</u></strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Thiết kế của đèn tối ưu cho việc gắn trần. Cấu trúc cánh tay cong giúp người sử dụng điều chỉnh đúng góc chiếu sáng mong muốn.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Chóa đèn rộng kết hợp số lượng bóng LED lớn 160 bóng giúp đèn có khả năng hội tụ nguồn sáng cao và tránh sấp bóng.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Bóng đèn của hãng Osram (Đức), khung treo và khớp xoay của hãng Ondal (Đức).</span></p> | <p>- Đầu đèn: 01 cái</p><p>- Hệ thống cánh tay treo đầu đèn: 01 bộ</p><p>-&nbsp;Bảng điều khiển LCD: 01&nbsp;cái</p><p>-&nbsp;Tay nắm điều chỉnh tiệt trùng được: 01&nbsp;cái</p><p>-&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt : 01 bộ</p> |  | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính đèn: 830mm</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại đèn: Bi convex lens</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng của đèn: 180.000 Lux</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 4300K ± 100</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số CRI: 96Ra</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính chùm sáng: 100 ~ 350</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu của chùm sáng: 800~1300</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số bóng đèn LED: 160</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ bóng LED: 50.000 giờ</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh cường độ ánh sáng: 10~100% (1-10 bước)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 240W</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chạm bật/tắt: trên bảng điều khiển</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2020-12-31 | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2020-12-31
514 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | HELIOS 160C | Famed Łódź S.A | Ba Lan | Famed Łódź S.A | Ba Lan | ["2021"] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương |  | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Bộ | true | 2021-04-08 | 2022-04-08 | <p>- Bảng điều khiển dễ dàng dử dụng, với nút xoay bật/ tắt và điều chỉnh cường độ sáng</p><p>- Tay cầm khử trùng cho phép tập trung ánh sáng vào khu vực phẫu thuật, tiện dụng, được đặt ở trung tâm để dễ dàng truy cập và định vị chóa đèn.</p><p>- Có 3 nguồn sáng riêng biệt, trong trường hợp một nguồn sáng bị lỗi, hai nguồn sáng khác vẫn cung cấp đủ ánh sáng.</p><p>- Choá đèn không có bất kỳ ốc vặn&nbsp;hay khóa nào khác, bề mặt trơn mịn với các bộ phận lắp ghép hoàn chỉnh, bảo đảm việc vệ sinh đèn được thực hiện dễ dàng, hoàn hảo.</p><p>- Đèn phẫu thuật Helios 160 sử dụng nguồn sáng trắng LED.</p> | <p>- Đèn mổ: 01 đèn </p><p>- Bộ gá trần cho đèn mổ: 01 bộ </p><p>- Bộ điều khiển gắn ở cánh tay quay mỗi đèn: 01 bộ </p><p>- Tay cầm khử trùng cho đèn mổ: 01 Cái -Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ </p> |  | <p>- Nguồn cung cấp điện: 24V DC</p><p>- Cường độ ánh sáng cực đại ở khoảng cách 1 mét: 160.000 lux</p><p>- Khả năng điều chỉnh cường độ sáng: 25 - 100%</p><p>- Chỉ số biểu diễn màu Ra: 96 - Nhiệt độ màu: 4400K</p><p>- Đường kính trường sáng d10: 210mm - Đường kính điểm sáng d50: 110mm - Có thể điều chỉnh đường kính trường sáng</p><p>- Nhiệt độ gần đầu bác sỹ phẫu thuật: &lt;1OC</p><p>- Độ sâu trường sáng L1+L2: 70cm</p><p>- Tiêu thụ điện năng: 50W</p><p>- Lớp cách nhiệt: I</p><p>- Mức độ bảo vệ: IP 43</p><p>-&nbsp;Cường độ sáng khi bị che chắn liên quan đến Ec bởi:</p><p>+ Một mặt chắn sáng: 96%</p><p>+ Một ống chắn sáng và một mặt chắn sáng: 88%</p><p>+ Hai mặt chắn sáng: 86%</p><p>+ Hai mặt chắn sáng và một ống chắn sáng: 73%</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-04-08 | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-04-08
515 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch | Dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch Valleylab FT10 | Valleylab FT10 | Covidien | Mỹ | Covidien LLC | Mỹ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG |  | Nhóm 1 |  |  | 2100000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-12-31 | <p>Đa chức năng gồm các chức năng cơ bản của dao mổ điện cao tần như cắt đốt đơn cực, lưỡng cực cùng với chức năng hàn mạch máu LigaSure và cắt đốt lưỡng cực trong môi trường nước muối. Có màn hình cảm ứng chia 4 vùng hiển thị, sử dụng công nghệ cảm ứng mô tự động điều điều chỉnh năng lượng cung cấp với phản hồi lên đến 434,000 lần /giây</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="194"> <tbody> <tr height="261"> <td height="261" width="194">Bao gồm:<br /> 01 máy chính<br /> 01 bàn đạp chân đơn cực<br /> 01 bàn đạp chân lưỡng cực<br /> 01 bàn đạp chân hàn mạch LigaSure<br /> 01 xe đẩy<br /> 01 dây nối lưỡng cực<br /> 01 kẹp lưỡng cực<br /> 10 tay dao mổ điện đơn cực sử dụng một lần<br /> 01 dây nối tấm điện cực bệnh nhân<br /> 50 tấm điện cực bệnh nhân sử dụng một lần<br /> 01 Tay dao cắt hàn mạch mổ mở<br /> 01 Tay dào cắt hàn mạch mổ nôị soi<br /> 01 adapter chuyển đổi cổng đơn cực nội soi</td> </tr> </tbody> </table> |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="159"> <tbody> <tr height="261"> <td height="261" width="159">- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, phân loại an toàn điện loại 1, có màn hình cảm ứng LCD chia 4 góc,hiển thị lỗi bằng mã số và chữ trên màn hình, sử dụng công nghệ cảm ứng mô phản hồi 434,000 lần/giây</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-10-29 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2021-06-16
516 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Bơm tiêm thuốc cản quang | Bơm tiêm điện dùng cho chụp CT và phụ kiện đồng bộ đi kèm, loại treo trần | Flowsens - Ceiling Suspension Version | Medex | Pháp | Medex | Pháp |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1900000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Bơm tiêm điện Flowsens sử dụng bơm thủy lực , giúp đưa một lượng thuốc cản quang vào cơ thể thông qua mạch máu, có thể có hoặc không có các loại nước muối sinh lý đi kèm để cho nâng cao chất lượng chẩn đoán hình ảnh bằng việc sử dụng hệ thống chụp cắt lớp vi tính.(Chụp CT)</p> |  |  | <p>'Bơm tiêm cản quang FlowSens (02 đầu bơm và không sử dụng xilanh)</p><p>- Tốc độ tiêm: 0.3-10 mL/s&nbsp;</p><p>- Áp lực tối đa: 2100 kPa</p><p>- Giới hạn áp lực: Có thể lập trình được</p><p>- Dung tích chứa đựng thuốc /nước muối tối đa: 500ml x 2&nbsp;</p><p>- Số pha tiêm: 06</p><p>- Nhận biết bọt khí: Tự động</p><p>- Trễ giữa các pha: 0-900s</p><p>- Chế độ lập trình chu trình tiêm: 03</p><p>- Dung lượng bộ nhớ (chương trình tiêm): 4000 chương trình</p><p>- Dung lượng bộ nhớ (lịch sử và thống kê): 24000 lần tiêm, 300000 kết quả</p><p>- Điện áp: 230 VAC</p><p>-&nbsp;Treo trần linh hoạt</p><p>- Tần số điện: 50Hz-60 Hz</p><p>- Điện năng tiêu thụ: 1000 VA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2021-04-08
517 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy dàn tiêu bản | Bể dàn tiêu bản | pfm Waterbath 1000 | pfm medical AG | Đức | pfm medical AG | Đức |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm 3 |  |  | 99600000 | t | Chiếc | true | 2021-04-20 | 2021-08-20 | <p>- Vỏ ngoài máy được chế tạo bằng vật liệu hợp kim nhôm.</p><p>- Màn hình hiển thị cảm ứng chạm.</p><p>- Thiết bị có chế độ bảo vệ quá nhiệt, hư hỏng ngay cả khi nước trong bể không có.</p><p>- Điều khiển nhiệt độ điện tử và hiển thị kỹ thuật số</p><p>- Điều khiển mức nước bằng cảm biến.</p> | <p>* Bộ sản phẩm cung cấp bao gồm:</p><p>- Máy chính: 01 chiếc</p><p>- Bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ</p><p>- Sách hướng dẫn vận hành: 01 quyển</p> |  | <p>- Ánh sáng chiếu làm 3 phần (trắng; xanh; xanh/trắng).</p><p>- Vành gia nhiệt: 50 mm xoay vòng</p><p>- Khoảng gia nhiệt: từ nhiệt độ môi trường đến ≥ + 60 <sup>o</sup>C.</p><p>- Mức đổ đầy: ≥ 50 mm</p><p>- Độ sâu sử dụng tối đa: ≥ 56 mm</p><p>- Thể tích bể: ≥ 1,7 lít</p><p>- Kích thước bể (rộng x sâu x cao): ≥ 280 x 386 x 77 mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-04-20 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-04-20
518 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY ĐIỆN XUNG ĐIỀU TRỊ | BTL 4625 SMART | BTL Industries Limited | Bulgaria | BTL Industries Limited | Anh | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | Bulgaria | Nhóm 3 |  |  | 120000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p>Năm sản xuất: 2020 trở về sau</p><p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy BTL-4625 Smart: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn + Adaptor : 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp điện cực bệnh nhân : 02 dây</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây đai đinh vị : 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực 70x50mm : 04 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao xốp điện cực 70x50mm : 04 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bút cảm ứng: 01 cây</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu HDSD máy: 01 bộ</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện hoạt động : </p><p>§&nbsp;Nhiệt độ xung quanh&nbsp;từ&nbsp;+10<sup>o</sup>C&nbsp;đến&nbsp;+30<sup> o</sup>C</p><p>§&nbsp;Độ ẩm từ&nbsp;30% đến 75%</p><p>§&nbsp;Áp suất không khí từ&nbsp;700 hPa&nbsp;đến&nbsp;1060 hPa</p><p>§&nbsp;Vị trí đặt máy theo phương nằm ngang</p><p>§&nbsp;Loại vận hành liên tục</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước máy chính 380 x 190 x 260 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng khoảng : 3 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD màu, cảm ứng hiển thị 4.3 inches</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 480 x 272 Pixels </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp nguồn : sử dụng adaptor </p><p>§&nbsp;Công suất ngõ vào: 60W</p><p>§&nbsp;Điện áp ngõ vào: 24 V/ 2.5A</p><p>§&nbsp;Nguồn điện cung cấp: 100 – 240 VAC</p><p>§&nbsp;Tần số : 50/60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân loại sản phẩn: Loại bộ phận được áp dụng : BF</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân cấp theo MDD 93/42/EEC :&nbsp;&nbsp;&nbsp;IIb</p><p><strong style="color: black;"><u>Thông số mạch phát điện:</u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số kênh điện trị liệu: 02 kênh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng ngõ ra: Max 140 mA (giá trị tức thời)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp ngõ ra: Max 200 V (giá trị tức thời)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trở kháng: 500 -750 Ω</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian điều trị: 0 – 100 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các dạng dòng điện có sẵn: Gavanic, Diadynamic, Traebert, Dòng điện Faradic, Dòng điện Neofaradic, Kích thích bằng điện kiểu Nga, Các xung kích thích, Các xung chữ nhật, TENS đối xứng, không đối xứng, giao thoa 2-cực, giao thoa 4- cực, Các xung tam giác, Các xung hàm số mũ, Các xung hàm số mũ tăng, Các xung kết hợp, NPHV.</p><p>Các dòng điện mở rộng: Isoplanar và vector, xung ngắt quãng, dòng Leduc, sóng H, vi dòng, đột biến trung tần, kích thích co cứng – Hufschmidt, kích thích co cứng Jantsch, HVT, xung IG, xung điều biến, VMS, Kotz, EPIR.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-04-20 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-04-20
519 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | ACCU-CHEK Active [Model GB] mg/dL Kit | ACCU-CHEK Active [Model GB] mg/dL Kit | Roche Diabetes Care GmbH | Đức | Roche Diabetes Care GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1238095 | t | Hệ thống | false | 2021-03-09 | 2021-12-31 | <p>Máy đo đường huyết Accu-Chek® Active chỉ được sử dụng với que thử Accu-Chek® Active nhằm mục đích để xác định nồng độ đường trong máu mao mạch. Tham khảo thêm tờ hướng dẫn sử dụng trong mỗi hộp que thử nếu bạn muốn xác định nồng độ đường trong các mẫu máu khác.</p><p>Hệ thống máy đo đường huyết bao gồm máy và que thử thích hợp cho việc tự theo dõi đường huyết và chuyên viên y tế sử dụng. Người bệnh Đái tháo đường có thể sử dụng máy để tự theo dõi đường huyết của chính mình. Các</p><p>chuyên viên y tế có thể sử dụng để kiểm tra đường huyết của bệnh nhân và sử dụng trong thăm khám lâm sàng hoặc các trường hợp cần</p><p>kết quả nhanh.</p><p>Hệ thống này còn phù hợp cho việc kiểm tra đường huyết bằng các mẫu máu lấy từ những vị trí thay thế.</p><p>Hệ thống này không được dùng trong việc chẩn đoán hoặc sàng lọc bệnh Đái tháo đường.</p><p>Hệ thống chỉ phù hợp sử dụng bên ngoài cơ thể.</p><p>Những người bị khiếm thị không nên sử dụng máy.</p><p>Hệ thống không sử dụng thẻ mã hóa Máy đo Accu-Chek® Active chỉ sử dụng cho các mục đích dự đoán, nếu sử dụng cho việc ngăn ngừa có thể không hiệu quả.</p><p>Thiết bị lấy máu Accu-Chek Softclix là dụng cụ giúp lấy máu mao mạch đầu ngón tay dễ dàng và hầu như không đau. Thiết bị lấy máu này có 11 độ sâu đâm kim khác nhau giúp bạn có thể điều chỉnh độ sâu đâm kim cho phù hợp với kết cấu da của bạn.</p> | <p>Gồm 1 máy đo (kèm pin) đơn vị đo mg/dL, 1 thiết bị lấy máu Accu-Chek SoftClix, 10 kim, 10 que thử đường huyết, bao đựng máy, tài liệu hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-03-09 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
520 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Bơm tiêm thuốc cản quang | Bơm tiêm điện dùng cho chụp CT và phụ kiện đồng bộ đi kèm, loại chân đế | FlowSens- Stand Version | Medex | Pháp | Medex | Pháp |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1650000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Bơm tiêm điện Flowsens sử dụng bơm thủy lực , giúp đưa một lượng thuốc cản quang vào cơ thể thông qua mạch máu, có thể có hoặc không có các loại nước muối sinh lý đi kèm để cho nâng cao chất lượng chẩn đoán hình ảnh bằng việc sử dụng hệ thống chụp cắt lớp vi tính.(Chụp CT)</p> |  |  | <p>'Bơm tiêm cản quang FlowSens (02 đầu bơm và không sử dụng xilanh)</p><p>- Tốc độ tiêm: 0.3-10 mL/s&nbsp;</p><p>- Áp lực tối đa: 2100 kPa</p><p>- Giới hạn áp lực: Có thể lập trình được</p><p>- Dung tích chứa đựng thuốc /nước muối tối đa: 500ml x 2&nbsp;</p><p>- Số pha tiêm: 06</p><p>- Nhận biết bọt khí: Tự động</p><p>- Trễ giữa các pha: 0-900s</p><p>- Chế độ lập trình chu trình tiêm: 03</p><p>- Dung lượng bộ nhớ (chương trình tiêm): 4000 chương trình</p><p>- Dung lượng bộ nhớ (lịch sử và thống kê): 24000 lần tiêm, 300000 kết quả</p><p>- Điện áp: 230 VAC</p><p>- Chân đế bánh xe&nbsp;</p><p>- Tần số điện: 50Hz-60 Hz</p><p>- Điện năng tiêu thụ: 1000 VA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2021-04-08
521 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống CT - Scanner | Hệ thống CT Scanner < 32 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính và phụ kiên (Cấu hình 16/32 lát cắt, tiêu chuẩn) | Aquilion Start (TSX-037A) | Canon Medical Systems Corporation | Nhật Bản | Canon Medical Systems Corporation | Nhật Bản | ["2018","2019","2020","2021","2022"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 13500000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-14 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">Aquilion Start là hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính (CLVT) xoắn ốc đa lát cắt hỗ trợ thăm khám toàn thân. Hệ thống được trang bị công nghệ cao cấp-Premium được phát triển cho các dòng máy CLVT cao cấp do Tập đoàn Canon Medical Systems sản xuất, được chế tạo và tinh chỉnh đáp ứng yêu cầu đa dạng của các cơ sở y tế, bao gồm quy trình chụp nhanh hơn, khả năng tiếp cận đa dạng và các giải pháp kinh tế phù hợp.</span></p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">Khung máy chính ((TSX-037A): 01 Bộ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">-&nbsp;Bàn bệnh nhân: 01 Bộ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">-&nbsp;Bàn điều khiển chính (Main Console): 01 Bộ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">-&nbsp;Tủ nguồn: 01 Bộ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">-&nbsp;Các phụ kiện khác:</span></p><p><span style="color: rgb(112, 48, 160);">+ Cáp kết nối: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(112, 48, 160);">+ Tài liệu HDSD: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(112, 48, 160);">+ Phantoms thử máy: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(112, 48, 160);">+ Phụ kiện hỗ trợ chụp: 01 bộ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">&nbsp;</span></p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">&nbsp;</span><strong style="color: rgb(112, 48, 160);">Hệ thống được trang bị các công nghệ, ứng dụng tối ưu </strong></p><p class="ql-align-justify"><sup style="color: rgb(112, 48, 160);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup><span style="color: rgb(112, 48, 160);">&nbsp;Công nghệ đầu thu </span><sup style="color: rgb(112, 48, 160);">Pure</sup><span style="color: rgb(112, 48, 160);">VISION, trang bị cho các dòng máy chụp CLVT cao cấp, được tinh chỉnh để đạt sự cân bằng hoàn hảo giữa chất lượng hình ảnh và liều lượng trên bệnh nhân, tối ưu quy trình làm việc trong thăm khám thường quy. </span></p><p class="ql-align-justify"><sup style="color: rgb(112, 48, 160);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup><span style="color: rgb(112, 48, 160);">&nbsp;Ứng dụng kỹ thuật chụp Giảm nhiễu kim loại một mức năng lượng-SEMAR có thể giảm hiễu do kim loại gây nên, cải thiện hình ảnh chụp vùng cấy ghép kim loại và hỗ trợ quan sát xương và vùng các mô mềm xung quanh, cho hình ảnh rõ ràng, chính xác, nâng cao tự tin chẩn đoán lâm sàng. </span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(112, 48, 160);">Hệ thống được thiết kế để tăng hiệu suất và đảm bảo an toàn </strong></p><p class="ql-align-justify"><sup style="color: rgb(112, 48, 160);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup><span style="color: rgb(112, 48, 160);">&nbsp;Hệ thống Aquilion Start có thiết kế khung máy rộng 780mm và bàn bệnh nhân rộng 470mm. Chiều cao mặt bàn có thể hạ xuống mức 312mm, tạo điều kiện thuận lợi để chuyển bệnh nhân từ xe lăn sang. </span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(112, 48, 160);">Hệ thống được thiết kế đáp ứng yêu cầu thăm khám của các cơ sở y tế</strong></p><p class="ql-align-justify"><sup style="color: rgb(112, 48, 160);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup><span style="color: rgb(112, 48, 160);">&nbsp;Diện tích lắp đặt máy chỉ 9,8 m</span><sup style="color: rgb(112, 48, 160);">2</sup><span style="color: rgb(112, 48, 160);">, thiết kế nhỏ gọn</span></p><p class="ql-align-justify"><sup style="color: rgb(112, 48, 160);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </sup><span style="color: rgb(112, 48, 160);">Các công nghệ về quản lý năng lượng thích ứng sáng tạo làm giảm đáng kể nhu cầu sử dụng điện, giảm chi phí vận hành và giảm tác động môi trường.</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH | 2021-06-14 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH | 2021-06-16
522 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy giặt, vắt công nghiệp | Máy giặt, vắt công nghiệp | Máy giặt công nghiệp | UW105 | Alliance Laundry Systems LLC | Mỹ | Alliance Laundry Systems LLC | Mỹ |  | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An |  | Nhóm null |  |  | 1200000000 | t | Cái | true | 2021-05-25 | 2021-09-30 | <p><span style="color: black;">Máy giặt công nghiệp&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">Model: UW105</span></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: </span>UNIMAC (thuộc tập đoàn Alliance)/ Mỹ</p> | <p><span style="color: black;">- Máy chính: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo động đúng chức năng</span></p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: 47.6 Kg/mẻ </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 tốc độ giặt vắt</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Giặt nhẹ: 28 vòng/phút.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Giặt: 39 vòng/phút</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Phân bố: 70 vòng/phút</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Rất chậm: 230 vòng/phút</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Chậm: 443 vòng/ phút.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Trung bình: 542 vòng/phút.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Cao: 626 vòng/ phút.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Rất cao: 700 vòng/phút</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Cực cao: 766 vòng/phút</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính lồng giặt: 914 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều sâu lồng giặt: 686 mm </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích lồng giặt: 450 lít </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cửa máy:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;Đường kính cửa mở: 533 mm</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;Chiều cao từ đáy cửa đến sàn: 732mm </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất motor: 5.6 Kw </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lực vắt: 300 G</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính ống xả: 2 x 76 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính ống cấp nước: 4 x 19 (mm) </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy giặt có trọng lượng: 771Kg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tạo nhiệt: 17.2 kw</p><p>Công suất điện trở: 9 x 4.2kW</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-25 | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-25
523 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính Widex UNIQUE U-FM 110 | UNIQUE U-FM BTE 110 | Widex A/S | Đan Mạch | Widex A/S | Đan Mạch |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG |  | Nhóm 3 |  |  | 21000000 | f | Bộ | true | 2021-05-14 | 2022-05-14 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy trợ thính công suất cao dành cho người lớn và trẻ em</span></p> | <p>Máy chính: 01 máy</p><p>Hộp đựng máy: 01 hộp</p> |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số</p><p>-Số kênh : 4</p><p>-Số chương trình: 3</p><p>- Mức độ khuếch đại tối đa: 64SPL; Công suất đầu ra tối đa 135db SPL</p><p>-Hiệu chỉnh bằng phần mềm theo thính lực đồ</p><p>-Công nghệ Zen điều trị ù tai</p><p>-Công nghệ nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động</p><p>-Định hướng âm thanh</p><p>-Dành cho mức độ nghe kém từ nặng đến Sâu</p><p>-Kết nối đIện thoại hệ điều hành IOS, Android và phụ kiện: Roger, TV DEX,...</p><p>- Loại Pin sử dụng: Zin C air , cỡ Pin 312</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-14 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-14
524 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | Accu-Chek® Instant mmol/L (Set) | Accu-Chek® Instant mmol/L (Set) | Altek Biotechnology Corporation/Altek (Kunshan) Corp., Ltd. | Trung Quốc | Roche Diabetes Care GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1285714 | t | Hệ thống | false | 2021-03-09 | 2021-12-31 | <p>Máy đo Accu-Chek Instant và que thử Accu-Chek Instant được dùng để định lượng nồng độ đường trong máu mao mạch toàn phần mới lấy từ đầu ngón tay, lòng bàn tay, cẳng tay và bắp tay, để hỗ trợ theo dõi hiệu quả kiểm soát đường huyết.</p><p>Que thử Accu-Chek Instant và máy đo Accu-Chek Instant là xét nghiệm in vitro, với mục đích sử dụng trong trường hợp người bệnh đái tháo đường tự thực hiện tại nhà.</p><p>Que thử Accu-Chek Instant và máy đo Accu-Chek Instant được dùng cho nhân viên y tế trong chẩn đoán in vitro tại các cơ sở y tế. Chỉ nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm máu tĩnh mạch, động mạch và máu của trẻ sơ sinh.</p><p>Hệ thống này không được sử dụng để chẩn đoán bệnh đái tháo đường, cũng như không để xét nghiệm các mẫu máu cuống rốn trẻ sơ sinh.&nbsp;</p><p>Thích hợp để tự xét nghiệm</p><p>Thiết bị lấy máu Accu-Chek Softclix là dụng cụ giúp lấy máu mao mạch đầu ngón tay dễ dàng và hầu như không đau. Thiết bị lấy máu này có 11 độ sâu đâm kim khác nhau giúp bạn có thể điều chỉnh độ sâu đâm kim cho phù hợp với kết cấu da của bạn.</p><p>Hệ thống này bao gồm: Máy đo Accu-Chek Instant kèm pin, que thử Accu-Chek Instant*, dung dịch chứng Accu-Chek Instant*, thiết bị lấy máu Accu-Chek SoftClix.</p><p>* Một vài phụ kiện không đi kèm theo máy. Các thành phần này được mua riêng.</p> | <p>Gồm 1 máy đo (kèm pin) đơn vị đo mmol/L, 1 thiết bị lấy máu Accu-Chek SoftClix, 10 kim, tài liệu hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-03-09 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
525 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa ống nội soi | Máy rửa ống nội soi | Máy rửa ống nội soi loại 2 dây | CYW-201 | Choyang Medical Industry Ltd | Hàn Quốc | Choyang Medical Industry Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 650000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị sử dụng để khử khuẩn dây nội soi ống mềm</p> | <ul> <li><em>Máy chính: 01 cái</em></li> <li><em>Đầu kết nối dây Pentax: 02 cái</em></li> <li><em>Đầu kết nối dây Olympus: 02 cái</em></li> <li><em>Đầu kết nối dây Fujifilm: 02 cái</em></li> <li><em>Bình đựng hóa chất: 01 cái</em></li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam | 2020-10-31 | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam | 2020-12-31
526 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | cobas z 480 (Ứng dụng xét nghiệm đột biến gen Ung thư) | cobas z 480 | Roche Diagnostics International Ltd | Thụy Sĩ | Roche Molecular Systems, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Thụy Sĩ | Nhóm 1 |  |  | 2610000000 | t | Hệ thống | false | 2021-01-14 | 2021-12-31 | <p>- Ứng dụng: thiết bị tự động khuếch đại và phát hiện nucleic acid</p><p>- Xét nghiệm: EGFR, KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA</p><p>- Số màu phát hiện: phát hiện lên tới 4 màu khác nhau (sử dụng kính lọc)</p><p>- Bộ kính lọc: ánh sáng phát hiện 510; 580; 610; 645; 670; 700 nm</p><p>- Tương thích với các loại hóa chất huỳnh quang: - FAM, HEX, VIC, SYBR, LC 640, LC 705, Cy5, EtBR</p> | <p> - Hệ thống máy cobas z 480: 01 hệ thống</p><p> - Máy in: 01 cái</p><p> - Bàn máy tính: 01 cái</p><p> - Bộ lưu điện 3KV: 01 cái</p> |  | <p> - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 574cm x 588cm x 497cm </p><p> - Trọng lượng: Khoảng 55kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-14 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
527 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Máy ép tim tự động | Máy ép tim và phụ kiện | EASY PULSE | Schiller AG | Thụy Sĩ | Schiller AG | Thụy Sĩ | ["2019","2020","2021","2022"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 520000000 | t | Cái | true | 2021-06-16 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị phá rung nhỏ gọn cho CPR, dễ dàng sử dụng trong mọi môi</p><p>trường và tình huống. Thao tác đơn giản, nén ngực tự động ở độ sâu và tỷ lệ phù hợp, ép ngực đa chiều.</p><p><br></p><p><br></p> | <p>- Máy chính</p><p>- Pin Li-MnO2 x 02 khối</p><p>- Trạm sạc </p><p>- Bộ dán đánh shock dùng 01 lần cho người lớn</p><p>- Túi đựng máy</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng</p><p><br></p><p><br></p> |  | <p><br></p><p>- Khả năng nén: 30:2.</p><p>- Khối lượng: 3.5 kgs</p><p>- Thời gian hoạt động tự động: 45 phút</p><p>- Tần số ép: 100 lần/ phút</p><p>- Kết nối: đầu vào DC, USD</p><p>- Hướng dẫn thao tác bằng đèn báo, thông báo và âm thanh</p><p>- Có thể tùy chỉnh cường độ dòng điện đánh shock</p><p>- Ghi nhận và lưu trữ dữ liệu ECG, âm báo và các hoạt động của máy</p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH | 2021-06-16 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH | 2021-06-16
528 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | QE6030 | Brandon Medical Company Ltd. | Anh | Brandon Medical Company Ltd. | Anh | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | Anh | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-25 | 2022-05-25 | <p>-Model thiết bị :&nbsp;Qe6030</p><p>-Hãng, nước sản xuất : Brandon/ Anh</p><p>- Tiêu chuẩn chất lượng :&nbsp;ISO 13485,<span style="color: red;">&nbsp;</span>CE.</p><p>- Hàng mới 100%, đồng bộ, và đưa vào sử dụng ngay</p><p>- Hoạt động tốt trong điều kiện nóng và ẩm của Việt Nam: nhiệt độ ≥ 30 độ C, độ ẩm&nbsp;≥ 80%. Bền chắc, không ảnh hưởng tới môi trường</p><p>- Bảo hành toàn bộ hệ thống thiết bị: 12 tháng</p><p>- Bảo trì định kỳ trong bảo hành: 4 tháng/ 1 lần</p><p>-&nbsp;Giá nêu trên&nbsp;là giá củ</p><p>a Đèn mổ <strong>có cấu hình tiêu chuẩn.&nbsp;Giá thành Đèn mổ thay đổi tùy vào phụ kiện khách hàng yêu cầu.</strong></p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | 2021-05-25 | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nguyên Long | 2021-05-25
529 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học | Abacus 5 | Diatron MI Plc. | Hungary | Diatron MI Plc. | Hungary |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 678090000 | t | Bộ | true | 2020-12-24 | 2021-12-30 | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">Abacus 5</strong><span style="color: black;"> là hệ thống máy phân tích huyết học tiên tiến, đo quang dựa trên công nghệ Laser được phát triển bởi hãng Diatron. Hệ thống mang lại lợi ích về chi phí, độ chính xác và độ tin cậy trong kết quả 5 thành phần bạch cầu. Công suất 60 mẫu/giờ.</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2020-12-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH | 2021-06-16
530 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Xe tiêm và thay băng | BDT8150 | Zhangjiagang Medycon Machinery Co., Ltd. | Trung Quốc | Zhangjiagang Medycon Machinery Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 19950000 | t | Cái | true | 2021-05-17 | 2021-12-31 | <p>Xe dùng cho thay băng và tiêm</p> | <p>+ Thân tủ chính: 01 cái</p><p>+ Thùng chứa rác: 03 cái</p><p>+ Hộp chứa kim tiêm: 01 cái</p> |  | <p class="ql-align-justify">- Xe được làm từ chất liệu bằng nhựa ABS, nhôm và thép. Ray bảo vệ bằng thép không gỉ SUS304.</p><p class="ql-align-justify">- Các trụ của xe làm bằng chất liệu nhôm</p><p class="ql-align-justify">- Mặt trên cùng bằng nhựa ABS một mảnh với tay cầm vòng cung, thiết kế gờ nổi, phủ kính nhựa mềm trong suốt và dễ lau chùi.</p><p class="ql-align-justify">- Các ngăn kéo dạng mô đun phía trước với các cạnh tròn và đường ray ổ bi cho phép đóng / mở yên lặng. </p><p class="ql-align-justify">- Có một ngăn kéo bên trong có ngăn chia có thể được tổ chức tốt.</p><p class="ql-align-justify">- Trên mặt tủ có khung hình chữ U giúp ngăn các đồ trên mặt bàn rơi khi di chuyển</p><p>- Có khay chứa rác bên hông xe</p><p>- Tủ có 4 bánh xe, có khóa</p><p>- Diện tích mặt bàn: L600 * W450mm</p><p>- Kích thước khoảng: <span style="color: rgb(31, 31, 31);">775*635*910mm</span></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-17 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-17
531 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Dụng cụ massage - tăng cảm thụ bản thể trẻ tự kỷ | PN75 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 6720000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>Dụng cụ massage - tăng cảm thụ bản thể&nbsp;trẻ tự kỷ</p> | <p>- Gỗ , các trục lăn mouse bọc simily&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT :100x92x82cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Trọng lượng: 35kg (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p>Dụng cụ massage - tăng cảm thụ bản thể&nbsp;trẻ tự kỷ</p><p>- Gỗ , các trục lăn mouse bọc simily&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT :100x92x82cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Trọng lượng: 35kg (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;</p><p>- Hoạt động ép lăn tròn lên cơ thể trẻ giúp trẻ cảm giác ổn định , thư giãn , nhưng cũng phát triển tính chủ động vận động của trẻ . Thích hợp với trẻ từ 2 tuổi trở lên , có thể dùng cho trẻ bình thường , chậm phát triển và tự kỷ .</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
532 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện | ZEUS-100 | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 30000000 | t | Cái | true | 2021-04-14 | 2022-04-14 | <p><strong>Dao mổ điện</strong></p><p><strong>Model: Zeus-100</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Zerone</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Hàn Quốc</strong></p> | [8 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-14 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-16
533 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ pha chế thuốc - Tủ Hood | Tủ hút khí độc | VS-8120H | Vision Scientific Co., Ltd. | Hàn Quốc | Vision Scientific Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm null |  |  | 205400000 | t | Chiếc | true | 2021-04-20 | 2021-08-20 | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt bàn làm việc làm bằng chất liệu Phenolic laminate chống hóa chất độc hại và ăn mòn. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cửa: cửa kính trượt, kính cường lực </p> | <p> Tủ chính: 01 cái </p><p> Chân đế đồng bộ của hãng: 01 cái </p><p>Ổ cắm điện: 01 cái </p><p>Van dùng cho khí và gas: 01 bộ </p><p>Quạt hút khí độc: 01 cái </p><p>Đèn chiếu sáng: 01 cái </p><p>Dây nguồn: 01 cái </p> |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung được làm bằng ống vuông kích thước ≥ 40 x 40mm hàn 1,5mm </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ được sơn phủ epoxy bảo vệ. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước tủ hút (mm): ≥1200 x 800 x 2350 -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng không khí: ≥1500 cmm </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ổ cắm: 2 cái, 220V </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu vòi: Nước, Khí độc, Khí&nbsp; </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Van: Nước, Khí độc, Khí </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công tắc: quạt, đèn huỳnh quang </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-04-20 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-04-20
534 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải | E-Lyte Plus | High Technology Inc (HTI) | Mỹ | High Technology Inc (HTI) | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 190000000 | t | Cái | true | 2021-03-22 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích điện giải</p><p>Model: E-Lyte Plus</p><p>Hãng sản xuất: High Technology, Inc</p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy xét nghiệm điện giải: 01 máy</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điện cực (Na+, K+, Cl-, Ca2+, pH và reference): mỗi loại 01 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống bơm phụ: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in nhiệt: 01 cuộn</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ hóa chất chạy máy ban đầu: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reagent Pack (Calibrant A, Calibrant B): 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Washing solution (deproteinizer): 01 lọ</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Washing solution (activation): 01 lọ</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Refill solution (ISE electrodes, reference electrode): mỗi loại 1 lọ</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Linearity Control Material: 1 lọ </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ ( Tiếng Anh + Tiếng Việt)</span></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-03-22 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-04-08
535 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ thần kinh sọ não và cột sống, có chức năng trượt dọc mặt bàn | Alvo Serenada 4-04 | Alvo Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa | Ba Lan | Alvo Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa | Ba Lan |  | Công ty TNHH phân phối VM | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 1800000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-09 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-06-04 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-06-04
536 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ chấn thương chỉnh hình điện thủy lực, có tính năng trượt dọc mặt bàn | Alvo Etiuda 4-02 | Alvo Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa | Ba Lan | Alvo Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa | Ba Lan |  | Công ty TNHH phân phối VM | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 1400000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-09 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-06-04 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-06-04
537 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện | ZEUS-80 | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 24500000 | t | Cái | true | 2021-04-14 | 2022-04-14 | <p><strong>Dao mổ điện</strong></p><p><strong>Model: Zeus-80</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Zerone</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Hàn Quốc</strong></p> | [8 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-14 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-16
538 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | Giường nâng đầu inox (có nệm) | MG-310 | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech | Việt Nam |  | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 8500000 | t | Cái | true | 2021-05-14 | 2021-12-31 | <ul><li><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Vật liệu: inox 304, bóng BA</span></li><li><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Quy cách: giường nâng đầu bằng thanh nâng với 05 bậc nâng</span></li><li><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Chân làm bằng Ø32x1mm liên kết với khung giường bằng bát dày 2mm và bulong 8mm Khung giường inox hộp 30 x 60 x 1 mm</span></li><li><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Nan giường hộp 10x40x0.5mm, khung nâng đầu và các thanh đỡ nan giường vuông 25x25mm</span></li><li><span style="color: rgb(0, 26, 51);">02 cây móc mùng hình chữ U 2 đầu (có thể treo chai truyền dịch)</span></li><li><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Chân được bọc nút nhựa</span></li><li><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Cung cấp kèm 01 nệm 2 khúc dày 65mm</span></li></ul> | <ul><li>Vật liệu: inox 304, bóng BA</li><li>Giường nâng đầu bằng thanh nâng với 05 bậc nâng</li><li>Chân được bọc nút nhựa</li><li>Cung cấp kèm 01 nệm 2 khúc dày 65mm</li><li>Cây móc mùng hình chữ U 2 đầu (có thể treo chai truyền dịch)</li></ul> |  | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Đặc điểm kỹ thuật:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Kích thước: 1900x900x550mm</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Vật liệu: inox 304, bóng BA</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Quy cách: giường nâng đầu bằng thanh nâng với 05 bậc nâng</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Chân làm bằng Ø32x1mm liên kết với khung giường bằng bát dày 2mm và bulong 8mm Khung giường inox hộp 30 x 60 x 1 mm</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Nan giường hộp 10x40x0.5mm, khung nâng đầu và các thanh đỡ nan giường vuông 25x25mm</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- 02 cây móc mùng hình chữ U 2 đầu (có thể treo chai truyền dịch)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Chân được bọc nút nhựa</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Cung cấp kèm 01 nệm 2 khúc dày 65mm </span></p> | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech | 2021-05-14 | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech | 2021-05-14
539 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU 3D/4D CAO CẤP | WS80A | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH |  | Nhóm 4 |  |  | 3298000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-12-30 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</p> | <ul><li>Máy chính</li><li>Màn hình hiển thị</li><li>Màn hình cảm ứng</li><li>Đầu dò 2D Convex</li><li>Đầu dò 3D/4D Convex</li><li>Đầu dò 2D Transvaginal</li><li>Chương trình siêu âm 2D, 3D, 4D</li><li>Chương trình Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung</li></ul> | <ol><li>Đầu dò 2D Linear: 220.000.000VNĐ</li><li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li><li>Đầu dò 3D Linear: 350.000.000VNĐ</li><li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 220.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình khảo sát khôi u buồng trứng (IOTA): 110.000.000 VNĐ</li></ol> | <ul> <li>Máy chính</li> <li>Màn hình hiển thị 23inch</li> <li>Màn hình cảm ứng điều khiển 10.1inch</li> <li>Có 04 cổng kết nối đầu dò</li> <li>Có 04 bánh xe</li> <li>Có 06 giá đỡ đầu dò</li> <li>Tích hợp ổ cứng có dung lượng 512 GB,</li> <li>Tích hợp ổ ghi DVD</li> <li>Có cổng âm thanh, cổng USB 8 cổng, cổng kết nối: máy in nhiệt, màn hình cho bệnh nhân xem, công tắc chân, mirophone.</li> <li>Có kết nối mạng Ethernet, Moderm , USB, DICOM hoạt động</li> <li>Độ ồn: 34dB</li> <li>2D- Mode, M-Mode,M-Mode màu, Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler năng lượng có hướng, Doppler xung(PWD), Mode dòng chảy màu, Doppler liên tục (CWD), Mode đơn/ kép/ bốn, Mode thể tích 3D/4D</li> <li>Tạo ảnh toàn phổ - (3 dải)</li> <li>Tạo ảnh hình thang</li> <li>Tạo ảnh toàn cảnh</li> <li>Tự nhận dạng thành mạch</li> <li>Khảo sát tim thai 4D</li> <li>Tạo lát cắt 3D và tính thể tích khối phức tạp theo góc</li> <li>Tạo lát cắt 3D và tính thể tích khối phức tạp theo số lát cắt</li> <li>3D/4D</li> <li>Siêu âm cắt lớp</li> <li>Khảo sát mặt cắt theo tất cả các hướng</li> <li>chức năng giả CT (Volume slide view)</li> <li>Khảo sát đa lát cắt mặt phẳng xiên (Oblique View TM)</li> <li>Chức năng xem lát khối (<em>Volume slice view)</em></li> <li>Chức năng xem đối xứng gương</li> <li>Chức năng xem 3D đảo</li> <li>Tự nhận khuôn mặt thai nhi</li> <li>Phân tích dữ liệu thô</li> <li>Tối ưu hóa hậu xử lý ảnh</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-11-02 | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2021-05-25
540 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện | ZERO50 | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 14800000 | t | Cái | true | 2021-04-14 | 2022-04-14 | <p>Dao mổ điện</p><p><strong>Model: Zero-50</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Zerone</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Hàn Quốc</strong></p> | [8 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-14 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-16
541 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Nẹp chân khòeo cho trẻ sơ sinh khuyết tật | PN72 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 290000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>Nẹp chân khòeo cho trẻ sơ sinh khuyết tật</p> | <p>- Nhôm, có thể xoay theo ý muốn</p><p>- Chỉnh tật bàn chân trẻ sơ sinh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p>Nẹp chân khòeo cho trẻ sơ sinh khuyết tật</p><p>- Nhôm, có thể xoay theo ý muốn</p><p>- Chỉnh tật bàn chân trẻ sơ sinh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Khoảng cách giữa hai chân: 20-30cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
542 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện | ZEUS-200S | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 44600000 | t | Cái | true | 2021-04-16 | 2022-04-16 | <p><strong>Dao mổ điện</strong></p><p><strong>Model: Zeus-200S</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Zerone</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Hàn Quốc</strong></p> | [8 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-16 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-16
543 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo lưu huyết não | Máy đo lưu huyết não | Máy siêu âm xuyên sọ | Dolphin 4D/MAX | Viasonix Ltd | Israel | Viasonix Ltd | Israel | ["2020"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo |  | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | f | Bộ | true | 2020-12-25 | 2021-12-25 | <p>Máy siêu âm xuyên sọ/Máy lưu huyết não</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2020-12-25 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2020-12-25
544 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Bơm tiêm thuốc cản quang | Bơm tiêm điện dùng cho chụp mạch và phụ kiện đồng bộ đi kèm, loại chân đế | Illumena Néo | Liebel - Flarsheim Company LLC | Mỹ | Liebel - Flarsheim Company LLC | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-22 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị không thể thiếu trong chụp mạch máu&nbsp;</p><p>Illumena Néo đem tới sự tiện nghi tối đa cho người sử dụng.</p><p>-&nbsp;Tất cả thiết bị nằm gọn trên một chiếc xe đẩy.</p><p>-&nbsp;Đầu máy chính có thể gập, nâng cao hạ thấp, quay 320 độ</p><p>Chếch xuống 30 độ, hiển thị trên đầu máy chính đảo chiều thuận mắt.</p><p>Điều chỉnh gia tốc bằng thanh gạt đem lại cảm giác tùy chỉnh như ý.</p><h2>(Đặc biệt hữu ích cho bác sĩ, kỹ thuật viên khi phải đeo găng trong phòng can thiệp)</h2> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2021-03-22 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2021-04-08
545 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | Accu-Chek® Instant mg/dL (Kit) | Accu-Chek® Instant mg/dL (Kit) | Altek Biotechnology Corporation/Altek (Kunshan) Corp., Ltd. | Trung Quốc | Roche Diabetes Care GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1285714 | t | Hệ thống | false | 2021-03-09 | 2021-12-31 | <p>Máy đo Accu-Chek Instant và que thử Accu-Chek Instant được dùng để định lượng nồng độ đường trong máu mao mạch toàn phần mới lấy từ đầu ngón tay, lòng bàn tay, cẳng tay và bắp tay, để hỗ trợ theo dõi hiệu quả kiểm soát đường huyết.</p><p>Que thử Accu-Chek Instant và máy đo Accu-Chek Instant là xét nghiệm in vitro, với mục đích sử dụng trong trường hợp người bệnh đái tháo đường tự thực hiện tại nhà.</p><p>Que thử Accu-Chek Instant và máy đo Accu-Chek Instant được dùng cho nhân viên y tế trong chẩn đoán in vitro tại các cơ sở y tế. Chỉ nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm máu tĩnh mạch, động mạch và máu của trẻ sơ sinh.</p><p>Hệ thống này không được sử dụng để chẩn đoán bệnh đái tháo đường, cũng như không để xét nghiệm các mẫu máu cuống rốn trẻ sơ sinh.&nbsp;</p><p>Thích hợp để tự xét nghiệm</p><p>Thiết bị lấy máu Accu-Chek Softclix là dụng cụ giúp lấy máu mao mạch đầu ngón tay dễ dàng và hầu như không đau. Thiết bị lấy máu này có 11 độ sâu đâm kim khác nhau giúp bạn có thể điều chỉnh độ sâu đâm kim cho phù hợp với kết cấu da của bạn.</p><p>Hệ thống này bao gồm: Máy đo Accu-Chek Instant kèm pin, que thử Accu-Chek Instant*, dung dịch chứng Accu-Chek Instant*, thiết bị lấy máu Accu-Chek SoftClix.</p><p>* Một vài phụ kiện không đi kèm theo máy. Các thành phần này được mua riêng.</p> | <p>Gồm 1 máy đo (kèm pin) đơn vị đo mg/dL, 1 thiết bị lấy máu Accu-Chek SoftClix, 10 kim, 10 que thử đường huyết, bao đựng máy, tài liệu hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-03-09 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
546 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ dụng cụ khám thai | Hilbro International (Pvt) Ltd. | Pakistan | Hilbro International (Pvt) Ltd. | Pakistan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Pakistan | Nhóm 6 |  |  | 6600000 | t | Bộ | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p><strong>Bộ dụng cụ khám thai:</strong></p><p>Hãng sx: Hilbro Instruments Pvt.Ltd</p><p>Xuất xứ: Pakistan</p> | <p> <strong>Cấu hình cung cấp:</strong> </p><p> - Banh mỏ vịt Grave 75x20mm</p><p> - Banh mỏ vịt Grave 95x35mm</p><p> - Van âm đạo 95x16mm/95x30mm</p><p> - Kẹp cổ tử cung Schroeder thẳng 25cm</p><p> - Kẹp Foerster&nbsp;thẳng 20cm (có răng) </p><p> - Thước đo cổ tử cung Sims 32cm</p><p> - Kẹp lấy vòng IUD 28cm</p><p> - Thước đo 2m&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p> - Ống nghe Pinard (nhôm) 15cm</p><p> </p> |  | <p>Bộ dụng cụ khám thai</p><p>Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, có in mã hàng, logo, xuất xứ sản phẩm.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-04-20 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-04-20
547 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Giầy nâng bàn chân rũ cho người khuyết tật | PN18 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 836000 | t | Đôi | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>Giầy nâng bàn chân rũ cho người khuyết&nbsp;tật</p> | <p>- Giày biti’s gắn thêm bộ phận nâng bàn chân rũ&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p>Giầy nâng bàn chân rũ cho người khuyết&nbsp;tật</p><p>- Giày biti’s gắn thêm bộ phận nâng bàn chân rũ&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
548 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Dao mô điện | ZEUS-300 | ZERONE Co. Ltd | Hàn Quốc | ZERONE Co. Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 65000000 | t | Cái | true | 2021-04-16 | 2022-04-16 | <p><strong>Dao mổ điện</strong></p><p><strong>Model: Zeus-300</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Zerone</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Hàn Quốc</strong></p> | [8 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-16 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-16
549 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn phòng mổ | EMALED 560/560 | Ema-Led GmbH | Đức | Ema-Led GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAS | Đức | Nhóm 3 |  |  | 760000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <ul> <li>Đèn sử dụng ánh sáng LED</li> <li>Đèn phát ra ánh sáng tự nhiên chất lượng cao, cường độ lớn và tương tự như ánh sáng ban ngày</li> <li>Có thể giúp nhận biết những phân tử nhỏ nhất và sự thay đổi màu ở các mô và cơ quan trong quá trình phẫu thuật</li> <li>Hệ thống hai đèn có thể xoay 360 độ và điều chỉnh vị trí tự do qua giá đỡ cho phép vùng chiếu sáng rộng nhất và cường độ sáng lớn nhất, gần như không có bóng tối</li> <li>Đèn tỏa nhiệt thấp, tiêu thụ điện năng ít và độ bền cao</li> <li>Đèn treo trần, cố định chắc chắn và an toàn, tiết kiệm không gian làm việc</li> <li>Thân đèn thiết kế nguyên khối giúp tiết kiệm tối đa chi phí bảo trì</li> </ul> | <p><strong>Đèn mổ led treo trần 2 nhánh&nbsp;≥ 160.000 lux/chóa</strong></p> <p><strong><em>Cấu hình cho mỗi Cái gồm:</em></strong></p> <ul> <li>Đèn mổ treo trần 2 nhánh&nbsp;kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái.</li> <li>Hệ thống cánh tay treo (cho 2 đầu đèn): 01 Bộ</li> <li>Đầu đèn: 02 Bộ</li> <li>Trục trung tâm: 01 Bộ</li> <li>Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ</li> </ul> | <ul> <li>Vận hành bằng điều khiển từ xa</li> <li>Nguồn dùng cho trường hợp khẩn cấp tối đa lên tới 4 giờ mà không cần kết nối với mạng lưới điện</li> <li>Chế độ nội soi bằng camera&nbsp; lắp thêm cho hình ảnh trực quan với bác sĩ phẫu thuật</li> <li>Định vị bằng con trỏ Laser</li> <li>Chế độ Macro giúp nổi bật độ sáng độc lập</li> <li>Màn hình theo dõi quá trình mổ gắn trên đèn</li> <li>Đầu ghi hình lưu trữ hình ảnh quá trình thao tác mổ</li> </ul> | <p>Thông số, chi tiêu kỹ thuật</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Cường độ sáng: 160 000 Lx</li> <li>Điều chỉnh cường độ sáng: 10 – 100 %</li> <li>Đường kính vùng hoạt động của đèn D 10: 185 – 350mm</li> <li>&nbsp;Đường kính vùng hoạt động của đèn D 50: 104 mm</li> <li>Khoảng cách hoạt động: 70 – 140cm</li> <li>Điều chỉnh chiều cao đầu đèn: 1150 mm</li> <li>Nhiệt độ màu:&nbsp; 4500<sup>o</sup> K</li> <li>Chỉ số hoàn màu: 95Ra</li> <li>Bức xạ tổng: 544 W/m<sup>2</sup></li> <li>Bức xạ : 3.3 W/m<sup>2 </sup>Lx</li> <li>Tuổi thọ đèn:&nbsp; tối thiểu 50 000 giờ</li> <li>Ánh sáng dư:</li> </ul> <p>Với một màn che: 68%</p> <p>Với hai màn che: 48%</p> <p>Với một ống: 77%</p> <p>Với một ống và một màn che: 49%</p> <p>Với một ống và hai màn che: 37%</p> <ul> <li>Thông số về nguồn điện:</li> </ul> <p>Điện áp chính: 100 – 240 V/ 24V</p> <p>Tần số: 50 – 60 Hz</p> <ul style="list-style-type:square;"> <li>&nbsp;</li> </ul> <ul> <li>Thông số về cơ học:</li> </ul> <p>Trọng lượng mỗi đèn: 9,5 kg</p> <p>Trọng lượng toàn bộ đèn và giá đỡ: 80 kg</p> <ul> <li>Điều kiện vận chuyển và bảo quản:</li> </ul> <p>Nhiệt độ: 5 – 40 <sup>o</sup>C</p> <p>Độ ẩm: 80%</p> <p>Áp suất:&nbsp; 840 – 1067 hPa</p> | <p>Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị&nbsp;sử dụng&nbsp;</p> <p>Bảo hành &nbsp;12 tháng.</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAS | 2020-10-31 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAS | 2020-11-11
550 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy nhuộm tiêu bản tự động | VENTANA HE 600 System | VENTANA HE 600 System | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 9660000000 | t | Hệ thống | false | 2021-01-14 | 2021-12-31 | <p>- Ứng dụng: xét nghiệm Hematoxylin &amp; Eosin (H&amp;E) trên mẫu mô – hoàn toàn tự động từ bước sấy tiêu bản đến dán kính phủ</p><p>- Công suất: 180 - 200 tiêu bản/giờ, tùy thuộc vào ứng dụng</p><p>- Nạp tiêu bản theo khay: 20 tiêu bản/khay và nạp được 10 khay trên máy cùng lúc</p> | <p> - Hệ thống máy VENTANA HE 600: 01 hệ thống</p><p> - Máy in: 01 cái</p><p> - Bàn máy tính: 01 cái</p><p> - Bộ lưu điện 6KV: 01 cái</p> |  | <p> - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 145 cm x 88 cm x 202 cm </p><p> - Trọng lượng: Khoảng 645kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-14 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
551 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện | ZEUS-400 | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 75000000 | t | Cái | true | 2021-04-16 | 2022-04-16 | <p><strong>Dao mổ điện</strong></p><p><strong>Model: Zeus-400</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Zerone</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Hàn Quốc</strong></p> | [8 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-16 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-16
552 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ khám phụ khoa | Bộ dụng cụ khám phụ khoa | Hilbro International (Pvt) Ltd. | Pakistan | Hilbro International (Pvt) Ltd. | Pakistan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Pakistan | Nhóm 6 |  |  | 5200000 | t | Bộ | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p><strong>Bộ dụng cụ khám phụ khoa:</strong></p><p>Hãng sx: Hilbro Instruments Pvt.Ltd</p><p>Xuất xứ: Pakistan</p> | <p> <strong>Cấu hình :</strong> </p><p> - Banh mỏ vịt Grave 75x20mm</p><p> - Banh mỏ vịt Grave 95x35mm</p><p> - Banh mỏ vịt Grave 115x35mm</p><p> - Van âm đạo 95x16mm/95x30mm</p><p> - Kẹp cổ tử cung Schroeder thẳng 25cm</p><p> - Kẹp Foerster&nbsp;thẳng 25cm (có răng)</p><p> - Thước đo cổ tử cung Sims 32cm</p><p> - Kéo phẫu thuật&nbsp;nhọn-tù cong 18cm</p><p> - Kocher thẳng 18cm&nbsp;</p><p> </p> |  | <p><strong>Bộ dụng cụ khám phụ khoa</strong></p><p>Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, có in mã hàng, logo, xuất xứ sản phẩm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-04-20 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-04-20
553 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | Đèn điều trị vàng da trẻ sơ sinh | CHS - PU34 | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2021-12-31 | <ul> <li>Là loại đèn điều trị vàng da, sử dụng bóng đèn huỳnh quang.</li> <li>Đèn được thiết kế đồng bộ. Đơn giản, dễ sử dụng và bảo dưỡng.</li> <li>Thân và chân đèn đều được làm bằng Inốc hộp, bên ngoài được phủ một lớp sơn tĩnh điện, dễ dàng vệ sinh và khử khuẩn.</li> <li>Có thể kết hợp cùng lồng ấp để tăng hiệu quả điều trị trên trẻ sơ sinh</li> <li>Máng đèn lớn tăng diện tích điều trị của đèn</li> <li>Có 3 công tắc trên máng đèn, 2 công tắc điều khiển cường độ ánh sáng, 1 công tắc để điều khiển nguồn điện.</li> <li>Có bộ đếm thời gian để tính tổng thời gian hoạt động của đèn.</li> <li>Có thước đo được tích hợp phía trong máng đèn để đo khoảng cách từ máng đèn đến trẻ.</li> <li>Có quạt làm mát tích hợp phía trong máng đèn.</li> <li>4 bóng đèn huỳnh quang không tán xạ ra tia cực tím (U.V)</li> <li>Tuổi thọ bóng đèn khoảng 2000 giờ</li> <li>Có 4 bánh xe quay.</li> </ul> | <p><strong><u>Cấu hình tiêu chuẩn</u></strong>:</p> <ul> <li>Thân đèn chính: 01 máy.</li> <li>Thước đo chiều cao chiếu sáng: 01 chiếc.</li> <li>Mặt nạ bảo vệ mắt: 01 chiếc.</li> <li>Tấm màn che: 01 chiếc.</li> <li>Dây điện nguồn: 01 chiếc.</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng: 01 bộ (<em>tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt</em>)</li> <li>Quy trình vận hành máy: 01 bộ.</li> </ul> | <p><strong><u>Cấu hình nâng cao</u></strong>:</p> <ul> <li>Thân đèn chính: 01 máy.</li> <li>Thước đo chiều cao chiếu sáng: 01 chiếc.</li> <li>Mặt nạ bảo vệ mắt: 05 chiếc.</li> <li>Tấm màn che: 01 chiếc.</li> <li>Dây điện nguồn: 01 chiếc.</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng: 01 bộ (<em>tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt</em>)</li> <li>Quy trình vận hành máy: 01 bộ.</li> </ul> | <p><strong><em>Thông số kỹ thuật</em></strong></p> <ul> <li>Kích thước máng đèn (Rộng x Sâu): 620 x 540 mm</li> <li>Kích thước chân đế đèn (Rộng x Sâu): 600 x 510 mm</li> <li>Độ cao của đèn điều chỉnh: 1140 – 1680 mm</li> <li>Bóng đèn: Đèn không phát ra tia cực tím (UV), tuổi thọ bóng 2000 giờ</li> <li>Bước sóng: 400 ~ 550 nm, đỉnh ở 450 nm.</li> <li>Có 4 bánh xe quay kích thước 2 inchs.</li> <li>Độ nghiêng của đầu đèn: ±45°</li> <li>Trọng lượng: 25 kg</li> <li>Công suất: 85W</li> <li>Nguồn điện: AC 220V, 50/60Hz</li> <li>Nhiệt độ, độ ẩm hoạt động: Nhiệt độ 10° ~ 40°C, độ ẩm 20% ~ 95%</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-10-31 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-10-31
554 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Bơm tiêm thuốc cản quang | Bơm tiêm điện 2 nòng dùng cho máy chụp mạch và chụp CT | Press Duo Elite | Nemoto Kyorindo Co. Ltd | Nhật Bản | Nemoto Kyorindo Co. Ltd | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1450000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-05-31 | <p>Sản phẩm bơm tiêm điện tự động, model: Press Duo elite của hãng Nemoto – Nhật Bản là các hệ thống dùng cho chụp mạch (Angio) và chụp cắt lớp vi tính (CT) với chức năng bơm thuốc cản quang vào cơ thể bệnh nhân phục vụ trong chẩn đoán hình ảnh để có chất lượng hình ảnh tốt nhất.</p> | <p>Linh kiện chính đi kèm với mỗi model bơm tiêm điện của hãng Nemoto – Nhật Bản gồm có:</p> <ul> <li>Đầu máy chính</li> <li>Màn hình</li> <li>Khối nguồn (khối chính)</li> <li>Công tắc tay</li> <li>Hộp chuyển đổi sang chế đố CT</li> <li>Dây cáp, dây nguồn</li> <li>Thân máy</li> <li>Chân đế có bánh xe hoặc bàn đỡ</li> </ul> |  | <p>- Máy bơm tiêm 2 nòng dùng cho máy chụp mạch và chụp CT, hỗ trợ tiêm đồng thời thuốc cản quang và nước muối.</p> <p>- Màn hình điều khiển: LCD, hiển thị đầy đủ các thông số</p> <p>- Có 02 thiết kế:</p> <p>+ Dạng chân đế đứng, có bánh xe</p> <p>+ Dạng để bàn, có ray đỡ đầu bơm</p> <p>- Chế độ tiêm cơ bản:</p> <p>+ Tốc độ tiêm: 0.1-30.0 mL/s</p> <p>+ Dung tích: 0.1- 99.9 mL</p> <p>+ Giới hạn áp suất: 50- 1200 psi (400-8200kpa)</p> <p>+ Thời gian trễ tiêm: 0-99.9 giây</p> <p>+ Thời gian trễ X-ray: 0-99.9 giây</p> <p>+ Loại pha tiêm: A, A+B (A: thuốc, B: nước muối)</p> <p>+ Hiển thị dung tích đã tích hợp</p> <p>+ Hiển thị kết quả tiêm: 50 trường hợp</p> <p>+ Bộ nhớ giao thức: 240 giao thức</p> <p>+ Làm ấm xi lanh: 37± 5°C</p> <p><strong>&nbsp;- </strong>Xi lanh tương thích: 150 ml</p> <ul> <li>Điện áp: 115/230V</li> <li>Lượng điện tiêu thụ: 1050VA</li> </ul> <p>Tần số: 50/60 Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT | 2021-04-08
555 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ đầu giường | TDG-01 | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech | Việt Nam |  | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3500000 | t | Cái | true | 2021-05-14 | 2021-12-31 | <ul><li>Kích thước: 400x350x850mm</li><li><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Vật liệu: inox 304 bóng BA</span></li><li><span style="color: rgb(0, 26, 51);"> Tủ có 1 ngăn kéo ngay dưới mặt trên cùng cao 130m, bên dưới gồm 1 học có cánh cửa đóng mở có tai mèo móc khóa. Lan can</span></li><li><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Chân bọc nút nhựa</span></li></ul> | <ul><li><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Vật liệu: inox 304 bóng BA</span></li><li><span style="color: rgb(0, 26, 51);"> Tủ có 1 ngăn kéo ngay dưới mặt trên cùng cao 130m, bên dưới gồm 1 học có cánh cửa đóng mở có tai mèo móc khóa. Lan can</span></li><li><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Chân bọc nút nhựa</span></li></ul> |  | <ul><li><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Kích thước: 400x350x850mm </span></li><li><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Vật liệu: inox 304 bóng BA</span></li><li><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Trụ làm bằng vuông 25x25x0.8mm, cách vách và học làm bằng inox tấm dày 0.6mm được liên kết bằng các mối hàn chắc chắn Tủ có 1 ngăn kéo ngay dưới mặt trên cùng cao 130mm, bên dưới gồm 1 học có cánh cửa đóng mở có tai mèo móc khóa. Lan can phi 10mm cao 50mm 03 phía </span></li><li><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Chân bọc nút nhựa</span></li></ul> | <ul><li>Bảo hành thiết bị 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech | 2021-05-14 | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech | 2021-05-14
556 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân 2 tay quay | GC - 02ABS | Công Ty TNHH TM Và SX TBYT Hoàng Nguyễn | Việt Nam | Công Ty TNHH TM Và SX TBYT Hoàng Nguyễn | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TM VÀ SX TBYT HOÀNG NGUYỄN |  | Nhóm 5 |  |  | 18000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-25 | 2021-12-31 | <p>Giường bệnh nhân 2 tay quay</p> | <h3><span style="color: windowtext;">CẤU HÌNH :</span></h3><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">- Giường bệnh nhân loại 2 tay quay: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Đệm : 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Giá cài bệnh án: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Tay quay: 02 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bánh xe: 04 cái</p><p class="ql-align-justify">- Cọc truyền: 01 cái</p> | <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Kích thước:<strong> 2150 x 960 x 510</strong></p><p class="ql-align-justify">(Dài x Rộng x Cao): Dài =2150 ± 5mm&nbsp;(Tính cả đầu giường)&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Rộng =960± 5 mm ( cả thành chắn ) , 900 ± 5mm (không&nbsp;thành chắn )</p><p class="ql-align-justify">Cao = 510 ± 5mm ( không tính đệm )</p><p class="ql-align-justify">Góc nâng lưng, đầu cao nhất: Khoảng 85° ± 5°</p><p class="ql-align-justify">Góc nâng đùi, chân: Khoảng 45° ± 5°</p><p class="ql-align-justify">Tải trọng giường : 250kg</p><p class="ql-align-justify">Chất liệu sơn: Sơn tĩnh điện.</p><p class="ql-align-justify">+ Vật liệu: Làm thép tấm 1.0 mm được đột lỗ oval được dập gân tăng cứng, phần lưng thép tấm 1.0 mm được đột lỗ oval được dập gân tăng cứng .</p><p class="ql-align-justify">+ Kích thước mặt giàn&nbsp;giường: Khoảng&nbsp;815 x 1930 mm</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify"><br></p><p>KẾT CẤU GIƯỜNG :</p><p>Mặt giường :</p><p class="ql-align-justify">+ Tấm nâng lung đầu: Dài khoảng&nbsp;&nbsp;700 mm ±5mm</p><p class="ql-align-justify">+ Tấm nâng hông : Dài&nbsp;khoảng&nbsp;275 mm ±5mm</p><p class="ql-align-justify">+ Tấm nâng đùi: Dài&nbsp;khoảng&nbsp;275 mm ±5mm</p><p class="ql-align-justify">+ Tấm nâng chân: Dài&nbsp;khoảng&nbsp;570 mm ±5mm</p><p>Khung giường:</p><p class="ql-align-justify">Làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện, kích thước hộp ≥&nbsp;30 x 60 mm, dày 1.4 mm</p><p>Chân giường:</p><p class="ql-align-justify">Làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện, kích thước hộp 50 x 50 mm, dày 1.4mm. Giữa hai chân giường liên kết với nhau bằng thép hộp vuông 30 x 30 mm</p><p>Đầu giường:</p><p class="ql-align-justify">Làm bằng nhựa ABS, có thể tháo rời, làm sạch dễ dàng</p><p>Tay quay :</p><p class="ql-align-justify">Giường có 2 tay quay với hệ thống trục vít bằng&nbsp;ren vuông phía ngoài che bằng ống nhựa, tay quay được mạ Crôm có thể gập gọn được:</p><p class="ql-align-justify">+ Một tay quay có chức năng thay đổi góc nâng của phần lung , đầu mặt giường</p><p class="ql-align-justify">+ Một tay quay có chức năng thay đổi góc nâng của phần đùi , chân mặt giường .</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p>Bánh xe :</p><p class="ql-align-justify">+ Số lượng: 4 bánh xe, hai phanh 2 không, lõi, bên ngoài bánh xe có bọc nhựa ABS</p><p class="ql-align-justify">+ Vật liệu của lốp bánh: Cao su tổng hợp</p><p class="ql-align-justify">+ Vật liệu chịu lực: Thép Chromium</p><p class="ql-align-justify">+ Đường kính: 125 mm</p><p>Thành chắn:</p><p>Vật liệu bằng nhựa và nhôm hợp kim</p><p class="ql-align-justify">Thành chắn&nbsp;cao 360mm, có thể gấp gọn xuống</p><p>Thành chắn có 6 thanh dọc</p><p>Đệm :</p><p>+ Kích thước:</p><p>1930x840x50 mm</p><p>+ Độ dày: 50mm</p><p class="ql-align-justify">+ Vỏ đệm: Làm bằng chất liệu chống thấm nước</p><p>+ Ruột đệm: Bằng PE</p> | <p>Các dịch vụ kèm theo:</p><ol><li>Thời gian bảo hành: 12 tháng</li><li>Bảo trì miễn phí (theo khuyến cáo của nhà sản xuất): 03 tháng/1 lần</li><li>Giao hàng tại nơi sử dụng</li></ol> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TM VÀ SX TBYT HOÀNG NGUYỄN | 2020-11-25 | CÔNG TY TNHH TM VÀ SX TBYT HOÀNG NGUYỄN | 2021-06-04
557 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | Accu-Chek® Guide Set mmol/L | Accu-Chek® Guide Set mmol/L | Sanmina Corporation | Mỹ | Roche Diabetes Care GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1857143 | t | Hệ thống | false | 2021-03-09 | 2021-12-31 | <p>Máy đo Accu-Chek Guide và que thử Accu-Chek Guide được dùng để định lượng nồng độ đường trong máu mao mạch toàn phần mới lấy từ đầu ngón tay, lòng bàn tay, cẳng tay và bắp tay, để hỗ trợ theo dõi hiệu quả kiểm soát đường huyết.</p><p>Que thử Accu-Chek Guide và máy đo Accu-Chek Guide được dùng cho bệnh nhân đái tháo đường để tự xét nghiệm chẩn đoán in vitro.</p><p>Que thử Accu-Chek Guide và máy đo Accu-Chek Guide được dùng cho nhân viên y tế trong chẩn đoán in vitro tại các cơ sở y tế. Chỉ nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm máu tĩnh mạch, động mạch và máu của trẻ sơ sinh.</p><p>Hệ thống này không được sử dụng để chẩn đoán bệnh đái tháo đường, cũng như không để xét nghiệm các mẫu máu cuống rốn trẻ sơ sinh.&nbsp;</p><p>Thích hợp để tự xét nghiệm.</p><p>Thiết bị lấy máu Accu-Chek FastClix là dụng cụ giúp lấy máu mao mạch đầu ngón tay dễ dàng và hầu như không đau. Thiết bị lấy máu này có 11 độ sâu đâm kim khác nhau giúp bạn có thể điều chỉnh độ sâu đâm kim cho phù hợp với kết cấu da của bạn. Nhờ nút bấm phóng kim, bạn có thể lên kim cho thiết bị lấy máu và phóng kim với chỉ một bước. Khi kim được phóng ra, nó đâm xuyên qua da. Bạn lắp một hộp kim chứa 6 kim vào thiết bị lấy máu. Bạn có thể lấy máu bằng kim vô trùng mới 6 lần rồi mới phải thay hộp kim.</p><p>Hệ thống này bao gồm: Máy đo Accu-Chek Guide kèm pin, que thử Accu-Chek Guide* và dung dịch chứng Accu-Chek Guide*, thiết bị lấy máu Accu-Chek FastClix kèm 1 trụ 6 kim.</p><p>* Một vài phụ kiện không đi kèm theo máy. Các thành phần này được mua riêng.</p> | <p>Gồm 1 máy đo (kèm pin) đơn vị đo mmol/L, 1 thiết bị lấy máu Accu-Chek FastClix, 1 trụ 6 kim, bao đựng máy, tài liệu hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-03-09 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
558 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Ghế ngồi tập VLTL inox không bánh xe | PN73I | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1232000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>Ghế ngồi tập VLTL inox không bánh xe</p> | <p>- KT: 40x30cm, cao 30-40cm (+/- sai số 5%), chỗ ngồi bọc simily&nbsp;</p> |  | <p>Ghế ngồi tập VLTL inox không bánh xe</p><p>- KT: 40x30cm, cao 30-40cm (+/- sai số 5%), chỗ ngồi bọc simily&nbsp;</p><p>- Dùng cho KTV&nbsp;ngồi tập bệnh nhân&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
559 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu | CL-50 PLUS | High Technology Inc (HTI) | Mỹ | High Technology Inc (HTI) | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 36000000 | t | Cái | true | 2021-04-02 | 2021-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy xét nghiệm nước tiểu</span></p><p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Model: CL-50 PLUS</span></p><p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Hãng sản xuất: High Technology, Inc., Mỹ</span></p> | <p> - Máy chính: 1 máy</p><p> - Giấy in: 1 cuộn</p><p> - Que Calibration: 2 que</p><p> - Giá đặt que thử: 1 thanh</p><p> - Thanh đỡ giấy in: 1 thanh</p><p> - Dây nguồn: 1 bộ </p><p> - Hướng dẫn sử dụng: 1 bộ</p><p> </p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-04-02 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-04-08
560 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | HỆ THỐNG HOLTER THEO DÕI HUYẾT ÁP | ABP 320 | I.E.M GmbH | Đức | I.E.M GmbH | Đức | ["2020","2021"] | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | Đức | Nhóm 3 |  |  | 100000000 | t | Bộ | true | 2021-05-25 | 2021-12-25 | <p>HỆ THỐNG HOLTER THEO DÕI</p><p>HUYẾT ÁP</p><p> Model: ABP 320</p><p> Hãng sản xuất: Scottcare – Mỹ</p><p> Xuất xứ: Đức</p><p> Cấu hình và phụ kiện kèm theo:</p><p> Máy ghi huyết áp 24 giờ</p><p> Mỗi bộ bao gồm:</p><p> + Máy ghi huyết áp: 01 cái.</p><p> + Ống nối và băng cuốn huyết áp cỡ lớn: 01</p><p> bộ</p><p> + Ống nối và băng cuốn huyết áp cỡ trung</p><p> bình: 01 bộ</p><p> + Túi đựng và dây đeo: 01 bộ</p><p> + Pin alkaline cỡ AA: 01 bộ</p><p> + Phần mềm phân tích huyết áp: 01 bộ.</p><p> + Sách hướng dẫn sử dụng bản tiếng anh và</p><p> tiếng việt: 01 bộ.</p><p><br></p> | <p>HỆ THỐNG HOLTER THEO DÕI</p><p>HUYẾT ÁP</p><p> Model: ABP 320</p><p> Hãng sản xuất: Scottcare – Mỹ</p><p> Xuất xứ: Đức</p><p> Cấu hình và phụ kiện kèm theo:</p><p> Máy ghi huyết áp 24 giờ</p><p> Mỗi bộ bao gồm:</p><p> + Máy ghi huyết áp: 01 cái.</p><p> + Ống nối và băng cuốn huyết áp cỡ lớn: 01</p><p> bộ</p><p> + Ống nối và băng cuốn huyết áp cỡ trung</p><p> bình: 01 bộ</p><p> + Túi đựng và dây đeo: 01 bộ</p><p> + Pin alkaline cỡ AA: 01 bộ</p><p> + Phần mềm phân tích huyết áp: 01 bộ.</p><p> + Sách hướng dẫn sử dụng bản tiếng anh và</p><p> tiếng việt: 01 bộ.</p><p><br></p> |  | <p>HỆ THỐNG HOLTER THEO DÕI</p><p>HUYẾT ÁP</p><p> Model: ABP 320</p><p> Hãng sản xuất: Scottcare – Mỹ</p><p> Xuất xứ: Đức</p><p> Cấu hình và phụ kiện kèm theo:</p><p> Máy ghi huyết áp 24 giờ</p><p> Mỗi bộ bao gồm:</p><p> + Máy ghi huyết áp: 01 cái.</p><p> + Ống nối và băng cuốn huyết áp cỡ lớn: 01</p><p> bộ</p><p> + Ống nối và băng cuốn huyết áp cỡ trung</p><p> bình: 01 bộ</p><p> + Túi đựng và dây đeo: 01 bộ</p><p> + Pin alkaline cỡ AA: 01 bộ</p><p> + Phần mềm phân tích huyết áp: 01 bộ.</p><p> + Sách hướng dẫn sử dụng bản tiếng anh và</p><p> tiếng việt: 01 bộ.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | 2021-05-25 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | 2021-05-25
561 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung | Minimax | CA-MI S.r.l | Italy | CA-MI S.r.l | Italy | ["2020"] | Công ty TNHH TPMED |  | Nhóm 3 |  |  | 1350000 | t | Cái | true | 2021-04-20 | 2022-12-31 | <p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">Giải pháp điều trị xông khí dung tại nhà, hỗ trợ điều trị các bệnh hô hấp mãn tính hiệu quả như: viêm mũi – họng, viêm thanh quản, viêm khí quản, viêm phế quản, viêm xoang cấp và mãn tính</span></p> | <p><strong>Phụ kiện chuẩn:</strong></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>01 <span style="color: black;">Bình phun khí dung HI-FLO&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Mask thở cho người lớn với dây co giãn</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Mask thở cho trẻ em với dây co giãn</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Ống ngậm miệng</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Ống thông mũi (không xâm lấn)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Ống dẫn khí</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ lọc khí</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Túi đựng</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây nguồn có thể tháo rời</span></p> |  | <p>Máy nén:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm piston không dầu, không cần bảo dưỡng</p><p>Cấp điện:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230V-50Hz (các cấu hình khác theo yêu cầu)</p><p>Tiêu thụ điện:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170VA</p><p>Áp suất tối đa:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.5 bar&nbsp;&nbsp;36 psi&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 kPa</p><p>Áp suất hoạt động:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.1 bar&nbsp;&nbsp;16 psi&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 kPa</p><p>Tốc độ phun dẫn khí tối đa:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 lít/ phút</p><p>Tốc độ khí hoạt động:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4,8 lít/ phút</p><p>Tốc độ phun khí dung với 4ml dung dịch: 0,35 ml/phút</p><p>Kích thước hạt phun:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2,44 m (MMAD) (theo tiêu chuẩn EN-13544-1) </p><p>Nồng độ hạt có thể hít sâu (&lt;5m):&nbsp;&gt;80%</p><p>Chu trình hoạt động:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ton: 20min ¦ Toff: 40min</p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH TPMED | 2021-04-20 | Công ty TNHH TPMED | 2021-04-20
562 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Bơm tiêm thuốc cản quang | Bơm tiêm điện cho máy CT, loại chân đế và phụ kiện đồng bộ | Dual Shot Apha7 | Nemoto Kyorindo Co. Ltd | Nhật Bản | Nemoto Kyorindo Co. Ltd | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-07 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống dùng cho các máy chụp cắt lớp vi tính (CT) với chức năng bơm thuốc cản quang vào cơ thể bệnh nhân phục vụ trong chẩn đoán hình ảnh để có chất lượng hình ảnh tốt nhất.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT | 2021-04-07 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT | 2021-04-08
563 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | BỘ DỤNG CỤ PT NỘI SOI HOÀN CHỈNH | HOPKINS | Karl Storz SE & Co. KG | Séc,Đức,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 2600000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-01-31 | <p>Dụng cụ phẫu thuật nội soi trong sản phụ khoa</p> | <p><b>BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI BUỒNG TỬ CUNG</b></p> <p><b>BỘ SOI TỬ CUNG – BUỒNG TRỨNG ĐIỀU TRỊ VÔ SINH</b></p> |  | <p>Ống soi quang học có thị kính làm bằng kính saphia chống trầy</p> <p>Điện cực cỡ 22Fr. Và 26Fr.</p> <p>Dụng cụ dùng trong nội soi buồng tử cung và buồng trứng – điều trị vô sinh</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-18
564 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện | ZEUS-150 | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 45000000 | t | Cái | true | 2021-04-20 | 2022-04-20 | <p><strong>Dao mổ điện</strong></p><p><strong>Model: Zeus-150</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Zerone</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Hàn Quốc</strong></p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;01 Máy chính</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;01 bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo gồm:</span></p><p><span style="color: black;">+ 01 Dây nguồn</span></p><p><span style="color: black;">+ 01 công tắc chân đôi</span></p><p><span style="color: black;">+ 01 Tay dao dùng 1 lần</span></p><p><span style="color: black;">+ 01 Tay dao đơn cực dùng nhiều lần</span></p><p><span style="color: black;">+ 01 Tấm tiếp mát silicon dùng nhiều lần</span></p><p><span style="color: black;">+ 01 Tấm mát bệnh nhân</span></p><p><span style="color: black;">+ 01 dây nối tiếp mát</span></p><p><span style="color: black;">+ 01 Kẹp lưỡng cực</span></p><p><span style="color: black;">+ 01 Điện cực</span></p><p><span style="color: black;">+ 01 Tài liệu HDSD</span></p> | [7 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-20 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-16
565 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa ống nội soi | Máy rửa ống nội soi | Máy rửa ống nội soi cao cấp loại 2 dây | CYW-501 | Choyang Medical Industry Ltd | Hàn Quốc | Choyang Medical Industry Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị sử dụng để khử khuẩn dây nội soi ống mềm</p> | <ul> <li><em>Máy chính: 01 cái</em></li> <li><em>Đầu kết nối dây Pentax: 02 cái</em></li> <li><em>Đầu kết nối dây Olympus: 02 cái</em></li> <li><em>Đầu kết nối dây Fujifilm: 02 cái</em></li> <li><em>Bình đựng hóa chất: 01 cái</em></li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam | 2020-10-31 | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam | 2020-12-31
566 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải | EX-D | Jokoh Co. Ltd | Nhật Bản | Jokoh Co. Ltd | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 235000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p>Xét nghiệm nồng độ điện giải Na/Ka/Cl trong máu hoặc nước tiểu</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | 2020-12-14 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | 2021-04-01
567 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy tách chiết ADN/ARN | Máy tách chiết DNA/RNA tự động | NX-48S | Genolution Inc. | Hàn Quốc | Genolution Inc. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-08-01 | <p>Máy tách chiết axit nucleic tự động có thể được sử dụng để chiết xuất axit nucleic từ các mẫu khác nhau. NX-48S có hệ thống khối gia nhiệt tích hợp có thể làm tăng hiệu suất tách chiết axit nucleic. Khả năng phân tích nhiệt mẫu trong hệ thống chiết tự động giúp giảm thời gian làm xét nghiệm và tăng hiệu quả rửa giải, dẫn đến tăng năng suất mẫu.</p> | <p>Thân máy chính</p> |  | <p><strong style="color: black;">Thông số kỹ thuật:</strong></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số mẫu tối đa: 48 mẫu</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thuốc thử: Tùy loại 1/8/24 mẫu</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng suất: 48 mẫu trong 15-30 phút</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích mẫu: 200-400µl</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích thu được: 50µl-150ul</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ gia nhiệt: 100ºC/ 5 phút</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi gia nhiệt: R.T 120ºC</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ an toàn: Cửa khóa và tia UV</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện: Màn&nbsp;hình cảm ứng LCD 7’’</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 364mm x 386mm x 420mm (WxHxD)</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 25kg</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 100-200v, 2.0A, 50/60Hz</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH | 2020-11-30 | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH | 2021-07-01
568 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy theo dõi sản khoa | Máy theo dõi sản khoa | EmbryoScope 8 | EmbryoScope 8 | Vitrolife Sweden AB | Đan Mạch | Vitrolife Sweden AB | Đan Mạch |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T | Đan Mạch | Nhóm null |  |  | 8926126000 | t | Chiếc | true | 2021-04-22 | 2021-07-22 | <p>Tủ nuôi cấy phôi liên tục cho nghành hỗ trợ sinh sản.</p> | <p>16402 EmbryoScope+ EU 220V</p><p>16412 ES + server hardware EU</p><p>16612 ES + server software</p><p>16422 EmbryoViewer + software</p><p>16533 KIDscore D3 &amp; D5 package</p><p>16534 Guided Annotation</p><p>16460 Label printer for EmbryoScope+</p><p>16451 Label for ES + Slide ( 1000 label )</p> |  | <p>Kích thước : DxRxC ( 50x60x50 ) cm</p><p>Khối Lượng : 50Kg </p><p>Điện áp đầu vào : 100-240V AC</p><p>Tiêu thụ điện : Tối đa 250 W, thông thường 95 W.</p><p>Nhiêt độ vận hành : 20 độ C - 28 độ C</p><p>Hệ thống báo động : Giám sát các điều kiện vận hành của tủ nuôi và tính toàn vẹn của linh kiện máy : cảnh báo bằng âm thanh và cảnh báo màn hình khi điều kiện nuôi phôi vượt ngoài phạm vi . </p><p>Khí Cấp : </p><p>Nhiệt độ 36 độ C - 39 độ C ( +-0.2 độ C )</p><p>Khí oxy 4% đến 8% +- 0.5% hoặc không khí </p><p>Tiêu thụ N2 : Tối đa 5L/giờ , thông thường 0.5L/giờ </p><p>CO2 : 3% đến 8% +- 0.3% </p><p>Tiêu thụ CO2 : Tối đa 2L / giờ , thông thường 0.5% L/giờ</p><p>Lưu thông khí chủ động : Thanh lọc toàn bộ thể tích khí sau mỗi 6 phút . </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T | 2021-04-20 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T | 2021-04-20
569 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Hilbro International (Pvt) Ltd. | Pakistan | Hilbro International (Pvt) Ltd. | Pakistan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Pakistan | Nhóm 6 |  |  | 4350000 | t | Bộ | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p><strong>Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung:</strong></p><p>Hãng sx: Hilbro Instruments Pvt.Ltd</p><p>Xuất xứ: Pakistan</p> | <p> <strong>Cấu hình :</strong> </p><p> - Kéo Grazil nhọn nhọn thẳng 14.5cm</p><p> - Kẹp phẫu tích Narrow 25cm</p><p> - Panh Rochester thẳng 20cm</p><p> - Kẹp Foerster&nbsp;thẳng 25cm (có răng)</p><p> - Thước đo cổ tử cung Sims 32cm</p><p> - Van âm đạo 95x16mm/95x30mm</p><p> - Kẹp cổ tử cung Schroeder thẳng 25cm</p><p> - Banh mỏ vịt Grave 95x35mm</p><p> </p> |  | <p>Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung</p><p>Các dụng cụ được làm từ thép không gỉ, có in mã hàng, logo, xuất xứ sản phẩm.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-04-20 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-04-20
570 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính Rexton ARENA HP3 | ARENA HP3 | Sivantost Pte. Ltd. | Singapore | Sivantost Pte. Ltd. | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG |  | Nhóm 3 |  |  | 8000000 | f | Bộ | true | 2021-05-14 | 2022-05-14 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Máy trợ thính công suất cao dành cho người lớn và trẻ em</span></p> | <p>Máy chính: 01 máy</p><p>Hộp đựng máy: 01 hộp</p> |  | <p>- Máy trợ thính cơ</p><p>-Số chương trình: 4</p><p>- Mức độ khuếch đại tối đa: 79SPL; Công suất đầu ra tối đa 140db SPL</p><p>-Hiệu chỉnh bằng Strimmer </p><p>-Công nghệ giảm tiếng hú, tiếng ồn</p><p>-Dành cho mức độ nghe kém từ nặng đến Sâu</p><p>- Loại Pin sử dụng: Zin C air , cỡ Pin 675</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-14 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-14
571 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | HEM-6161 | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Việt Nam | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 880000 |  | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18
572 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy nhuộm tiêu bản tự động | BenchMark Special Stains Stainer Module | BenchMark Special Stains Stainer Module | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 1635000000 | t | Hệ thống | false | 2021-01-14 | 2021-12-31 | <p>- Ứng dụng: thực hiện các xét nghiệm nhuộm đặc biệt hoàn toàn tự động.</p><p>- Tự động hóa hoàn toàn, từ bước sấy tiêu bản sau khi cắt (baking) đến bước nhuộm.</p><p>- Số vị trí đặt hóa chất: 25 vị trí</p><p>- Số vị trí đặt tiêu bản: 20 vị trí</p> | <p> - Hệ thống máy BenchMark Special Stains: 01 hệ thống</p><p> - Máy in: 01 cái</p><p> - Bàn máy tính: 01 cái</p><p> - Bộ lưu điện 3KV: 01 cái</p> |  | <p> - Bộ phận nhuộm: 40.9 cm x 66 cm x 38.4 cm. Trọng lượng: 30.8 kg</p><p> - Bộ phận hóa chất cơ bản: 50.8 cm x 61 cm x 38.1 cm. Trọng lượng: 23.04 kg</p><p> - Bộ phận dành cho chất thải bỏ: 50.8 cm x 61 cm x 52.1 cm. Trọng lượng: 22.5 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-14 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
573 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Ghế khám tai mũi họng | GT-1000 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM |  | Nhóm 5 |  |  | 70000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>Sản phẩm được thiết kế khoa học sử dụng nguyên liệu nhẹ không gỉ phối hợp màu sắc hài hòa thuận tiện sử dụng</p> | <p>Kích thước : 560mm x 1100mm (min); 1300(max)<br /> - Phạm vi lên xuống : 200 mm<br /> - Góc ngả - gập: 85 độ - 180 độ<br /> - Phần ngồi thấp nhất: 550mm<br /> - Khoảng di chuyển lên-xuống: 200mm<br /> - Góc xoay ghế: 360 độ<br /> - Điều khiển điện tử: Lên-Xuống-Ngả-Gập<br /> - Xoay để tay: 360 độ<br /> - Trọng lượng :&nbsp; 75Kg<br /> - Công suất tiêu thụ : 300W<br /> - Nguồn điện cung cấp : AC 220V 50/60HZ</p> |  | <p>&nbsp;Công suất tiêu thụ : 300W<br /> - Nguồn điện cung cấp : AC 220V 50/60HZ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2021-03-01
574 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy phân tích dị ứng | CLA-1 | Hitachi Chemical Diagnostics INC | Mỹ | Hitachi Chemical Diagnostics INC | Mỹ | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị An Việt | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-05 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích dị ứng CLA-1 Được sử dụng như một phần của đánh giá dị ứng ban đầu, thông tin thu được cho phép quản lý bệnh nhân tối ưu</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp xét nghiệm: Máy sử dụng công nghệ định lượng khách quan với lượng mẫu nhỏ, ít mang tính xâm lấn đối với người bệnh. Thông qua phương pháp chẩn đoán dị ứng nhanh này cho phép người bệnh bắt đầu được điều trị nhanh chóng.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất lượng: Kết quả thử nghiệm chính xác, đáng tin cậy và có sự tương quan chặt chẽ với thử nghiệm trên da.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng phân tích: Phân tích được 36 kết quả dị nguyên đặc thù, tối ưu hóa đối với những dị ứng nguyên cục bộ nhất hoặc vượt trội hơn hẳn.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mẫu thử: Lượng mẫu nhỏ, với mỗi xét nghiệm cho 36 dị nguyên chỉ cần 1,5ml huyết thanh.</p><p>Tính tiện ích cho bệnh nhân: Kỹ thuật ít xâm lấn của máy chẩn đoán CLA-1 giúp việc xác định dị ứng bất kể tình trạng của da và người bệnh không phải ngưng nhận thuốc</p> | [8 empty] | Công ty TNHH thiết bị An Việt | 2020-12-05 | Công ty TNHH thiết bị An Việt | 2021-03-07
575 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, hóa chất chuyên dụng | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, hóa chất | PRE 440 | Arctiko A/S | Bồ Đào Nha | Arctiko A/S | Bồ Đào Nha | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 110000000 | t | Cái | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p>Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, hóa chất</p> | <p>+ Thân tủ chính: 01 máy</p><p>+ Khay chứa mẫu: 03 cái</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p>-&nbsp;Tủ chuyên dụng dùng cho bảo quản và lưu trữ </p><p>-&nbsp;Màn hình hiển thị LED kỹ thuật số hiển thị các thông số của tủ</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ bảo quản: khoảng từ 2 đến 8<sup>0</sup>C </p><p>-&nbsp;Tủ được làm bằng thép không gỉ </p><p>-&nbsp;Cách nhiệt bằng tấm cách nhiệt chân không</p><p>-&nbsp;Tường bảo vệ cách điện dầy khoảng 50mm</p><p>-&nbsp;Thiết kế 4 bánh xe, có khoá </p><p>-&nbsp;Tủ được làm lạnh, hệ thống R600a hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;Có chức năng rã động tự động và bằng tay</p><p>-&nbsp;Chế độ cảnh cáo:</p><p>+ Cảnh báo quá ngưỡng nhiệt độ: khi nhiệt độ vượt quá ngưỡng</p><p>+ Khi nguồn điện không kết nối.</p><p>+ Cửa mở.</p><p>+ Nhiệt độ quá ngưỡng</p><p>-&nbsp;Cho phép nâng cấp cảnh bảo từ xa GMS</p><p>-&nbsp;Dung tích: 437 lít</p><p>-&nbsp;Công suất tiêu thụ (kW/24H): khoảng 2.5</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-20 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-20
576 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | HEM-6181 | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Việt Nam | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1250000 |  | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18
577 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi hỗ trợ ECMO - ELSA Monitor | HCE101 | Transonic System Inc. | Mỹ | Transonic System Inc. | Mỹ | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Cái | true | 2021-01-12 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;Tối ưu hiệu quả ECMO bằng cách đo tỉ lệ dòng tái tuần hoàn (ECF), giúp xác định vị trí đặt catheter tối ưu.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;Dự báo khả năng phổi ECMO bị nghẽn bằng cách đo sự thay đổi thể tích hữu dụng của phổi ECMO (OXBV):</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Bằng cách tính toán % thể tích hữu dụng của phổi ECMO</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Sự thay đổi trong thể tích hữu ﻿dụng phổi được thể hiện bằng bảng trend</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;Đo lưu lượng máu trên các mạch nhánh, cần thiết trong các mode V-AV hay V-VA (hỗ trợ cả hô hấp lẫn tuần hoàn).</span></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;Sử dụng nguyên lý đo truyền dẫn sóng siêu âm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;Lưu thông số đo theo ID bệnh nhân, dễ dàng truy cập lại:</p><p class="ql-align-justify">o&nbsp;&nbsp;Hiển thị thông số lưu lượng động, tĩnh mạch</p><p class="ql-align-justify">o&nbsp;&nbsp;Hiển thị ECF, REC%</p><p class="ql-align-justify">o&nbsp;&nbsp;Hiển thị thể tích phổi ecmo OXBV</p><p class="ql-align-justify">o&nbsp;&nbsp;Hiển thị biến đổi thể tích phổi OXBV%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;Màn hình màu LCD cảm ứng</p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Máy chính: 01 cái</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Bộ truyền dữ liệu: 01 bộ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Bộ cảm biến đo dòng động mạch &amp; tĩnh mạch cho dây dẫn tuần hoàn: 01 bộ/ 02 cảm biến</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Giá đỡ di động: 01 cái</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Gel truyền dẫn siêu âm: 01 tuýp</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Bộ pin sạc Lithium: 01 bộ</span></p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2021-01-12 | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2021-06-30
578 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | HEM-6232T | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Việt Nam | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2050000 |  | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18
579 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở di động người lớn | Máy giúp thở | Flight 60T | Flight Medical Innovations Ltd. | Israel | Flight Medical Innovations Ltd. | Israel | ["2021"] | Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Vũ | Israel | Nhóm null |  |  | 530000000 | t | Cái | true | 2021-05-25 | 2021-08-25 | <p>Model: Flight 60T</p><p>Hãng: Flight Medical Innovations Ltd.</p><p>Nước sản xuất: Israel</p> | <p>Máy chính màn hình cảm ứng màu 7 ’’ có thể nhìn thấy rõ ràng ngay cả khi ở ngoài trời trong</p><p>ánh sáng ban ngày hoặc với ánh sáng đèn</p><p>huỳnh quang</p><p> Tất cả các thông số và cảnh báo hiển thị</p><p>trên một màn hình</p><p> Xu hướng 72 giờ</p><p> Tùy chỉnh cảnh báo</p><p> Có thể tải xuống nhật ký sự kiện</p><p>*Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo:</p><p> Bộ trộn oxy ngoài: 01 bộ</p><p> Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p><p> Dây nguồn AC: 01 cái</p><p> Bộ dây thở dùng 1 lần: 01 cái</p><p> Lọc khí: 05 cái</p><p> Pin có thể tháo rời (Chính): 01 cái</p><p> Pin tích hợp: 01 cái</p><p> Xe đẩy có kèm tay đỡ dây thở: 01 cái</p><p> Phổi giả: 01 cái </p><p> Máy làm ẩm: 01 cái</p><p> Bình làm ẩm người lớn </p> | [7 empty] | Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Vũ | 2021-05-25 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Vũ | 2021-05-25
580 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp cổ tay | Medel Soft | Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd | Trung Quốc | Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd | Italy | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 895000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><strong>Máy đo huyết áp cổ tay Medel Soft</strong><br /> Máy đo huyết áp cổ tay mới SOFT có công nghệ đo tiên tiến nhằm mang lại cảm giác dễ chịu và kết quả đo chính xác. Vạch chỉ thị giá trị đo ( từ 1 - 3&nbsp; nghĩa là mức độ cao huyết áp ). Với màn hình lớn, người dùng có thể đọc kết quả đo một cách dễ dàng. Ngoài ra người dùng còn có thể kiểm tra kết quả đo trung bình của 3 lần đo cuối cùng. Bảo hành 5 năm</p> | <p>1. Thân máy chính</p> <p>2. Bao quấn huyết áp</p> <p>3. Túi đựng</p> <p>4. Hướng dẫn sử dụng</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12 | Phạm văn minh | 2020-12-31
581 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | BR - 02 | Công Ty TNHH TM Và SX TBYT Hoàng Nguyễn | Việt Nam | Công Ty TNHH TM Và SX TBYT Hoàng Nguyễn | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TM VÀ SX TBYT HOÀNG NGUYỄN |  | Nhóm 5 |  |  | 65000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-25 | 2021-12-31 | <p>Bồn rửa tay vô trùng</p> | <p>- Cấu tạo gồm:</p><p>+ Có 01 bơm nước áp lực liên danh</p><p>+ Có 01 bình nóng lạnh hàng liên doanh</p><p>+ Có hệ thống van điện</p><p>+ Có tủ điện và hệ thống cảm biến</p><p>+&nbsp;Hệ thống điện phải được xếp gọn vào bên trong tủ điện, an toàn và thẩm mỹ, tránh tiếp xúc với nước&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p>- Quy cách: Chiều dài 1400 <strong>±</strong> 5mm</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều rộng 650 <strong>±</strong> 5mm</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao cao1000/1500 <strong>±</strong> 5mm</p><p>Bồn được làm bằng inox 304 xướt HL</p><p>Khung đáy bồn làm bằng inox 25x25</p><p>Có chân tăng chỉnh&nbsp;</p><p>- Nguyên tắc làm việc: Tự động hoàn toàn bằng hệ thống cảm biến và van điện.&nbsp;</p><p>Khi có bác sĩ đứng trước bồn và đưa tay rửa thì nước tự động chảy ra, khi không có người thì tự động ngắt nước. Có hỗ trợ tỳ đầu gối khi mắt thần có sự cố.</p> | <p>Các dịch vụ đi kèm:</p><ol><li>Thời gian bảo hành: 12 tháng</li><li>Bảo trì miễn phí (theo khuyến cáo của hãng sản xuất): 03 tháng/ 1 lần</li><li>Giao hàng tại nơi sử dụng</li></ol> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TM VÀ SX TBYT HOÀNG NGUYỄN | 2020-11-25 | CÔNG TY TNHH TM VÀ SX TBYT HOÀNG NGUYỄN | 2021-06-04
582 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2039 | 3020-P-2039 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 305000000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-09-30 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2039 (Loại có thể nâng cấp digital, 5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ, bộ chuẩn hoàn chỉnh kèm mặt bàn)</p><p>Slit Lamp Symphony 40Z Digi Ready, 5 step, parallel binos, complete on Table Top</p> | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2039 (Loại có thể nâng cấp digital, 5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ, bộ chuẩn hoàn chỉnh kèm mặt bàn)</p><p class="ql-align-justify">Slit Lamp Symphony 40Z Digi Ready, 5 step, parallel binos, complete on Table Top</p> |  | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2039 (Loại có thể nâng cấp digital, 5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ, bộ chuẩn hoàn chỉnh kèm mặt bàn)</p><p>Slit Lamp Symphony 40Z Digi Ready, 5 step, parallel binos, complete on Table Top</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01
583 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | JPN600 | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. | Nhật Bản | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Nhật Bản | Nhóm 5 |  |  | 1980000 |  | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18
584 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | DC-80A | DC- 80A | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 3680000000 | t | Cái | true | 2021-04-08 | 2021-09-30 | <p class="ql-align-center"><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</strong></p><p class="ql-align-center"><strong style="color: black;">HỆ THỐNG MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D </strong></p><p class="ql-align-center"><strong style="color: black;">DC-80A X-Insight chuyên </strong><strong style="color: black; background-color: yellow;">Tim mạch/Sản khoa/Tổng quát</strong></p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy siêu âm Doppler màu (thiết kế dạng xe đẩy) kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LED </span><span style="color: black; background-color: yellow;">23.8”</span><span style="color: black;"> độ phân giải 1920x1080</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng 13.3’’ độ phân giải 1920x1080, hỗ trợ cảm ứng đa cử chỉ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số cổng đầu dò hoạt động: </span><span style="color: black; background-color: yellow;">05</span><span style="color: black;"> </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Convex băng tần rộng, dải tần số 1.3 – 5.7 MHz, công nghệ đơn tinh thể, mã hiệu </span><strong style="color: black;">SC6-1E: </strong><span style="color: black;">01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Tim công nghệ đơn tinh thể, dải tần số 1.0 – 5.0MHz, mã hiệu </span><strong style="color: black;">SP5-1E</strong><span style="color: black;">:&nbsp;01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Linear băng tần rộng, công nghệ Combowave, dải tần số 3.0-13.5 MHz, mã hiệu </span><strong style="color: black;">L12-3E:</strong><span style="color: black;">&nbsp;01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò khối băng tần rộng, dải tần số 2.6-8.2 MHz, mã hiệu </span><strong style="color: black;">SD8-1E:</strong><span style="color: black;">&nbsp;01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Phụ khoa băng tần rộng, dải tần số 2.6 – 12.8 MHz, mã hiệu </span><strong style="color: black;">V11-3HE:</strong><span style="color: black;">&nbsp;01 cái</span></p><p><br></p><p>Phần mềm DICOM tiêu chuẩn trong lưu trữ và truyền ảnh.</p> | [7 empty] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-04-08 | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-04-08
585 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động | LIASYS | AMS Srl | Italy | AMS Srl | Italy |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 930000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa&nbsp;tự động</p><p>Model: LIASYS</p><p>Hãng sản xuất: AMS Srl</p><p>Nước sản xuất: Italy</p><p><br></p> | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy xét nghiệm sinh hóa LIASYS: 1 máy</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện đi kèm máy: 1 bộ</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ hóa chất thử máy ban đầu: 3 xét nghiệm, mỗi loại 1 hộp</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất chuẩn và QC tương ứng với bộ hóa chất ban đầu: 1 bộ</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ máy tính và phụ kiện kèm theo (mua trong nước): 1 bộ</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm tương thích với thiết bị: 1 bộ</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 1 bộ</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2020-11-11 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-04-08
586 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Xe đẩy dụng cụ cấp cứu | BDT212 | Zhangjiagang Medycon Machinery Co., Ltd. | Trung Quốc | Zhangjiagang Medycon Machinery Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 19500000 | t | Cái | true | 2021-05-17 | 2021-12-31 | <p>Xe đẩy dùng chứa dụng cụ cấp cứu</p> | <p>+ Thân xe chính: 01 cái</p><p>+ Thùng chứa rác: 01 cái</p><p>+ Cọc truyền: 01 cái</p> |  | <p>-Là loại tủ chứa và phân phát thuốc trong cấp cứu.</p><p>- Xe được làm từ chất liệu nhựa và thép không rỉ.</p><p>- Đường ray bảo vệ bằng thép không gỉ SUS304.</p><p>- Mặt trên làm bằng nhựa ABS một mảnh có tay cầm hình vòng cung, thiết kế cạnh nổi, mặt kính bằng nhựa mềm trong suốt và dễ lau chùi.</p><p>- Thiết kế cánh thanh đỡ thiết bị có thể xoay 360<sup>o</sup>C</p><p>- Thiết kế có bánh xe và khóa bánh giúp việc di chuyển thuật tiện</p><p>- Số khoang chứa: ≥ 05 khoang</p><p>- Kích thước: khoảng <span style="color: rgb(31, 31, 31);">850x520x950mm</span></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-17 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-17
587 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | Accu-Chek® Guide Set mmol/L | Accu-Chek® Guide Set mmol/L | Sanmina - SCI India PVT LTD, India | Ấn Độ | Roche Diabetes Care GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 1857143 | t | Hệ thống | false | 2021-03-09 | 2021-12-31 | <p>Máy đo Accu-Chek Guide và que thử Accu-Chek Guide được dùng để định lượng nồng độ đường trong máu mao mạch toàn phần mới lấy từ đầu ngón tay, lòng bàn tay, cẳng tay và bắp tay, để hỗ trợ theo dõi hiệu quả kiểm soát đường huyết.</p><p>Que thử Accu-Chek Guide và máy đo Accu-Chek Guide được dùng cho bệnh nhân đái tháo đường để tự xét nghiệm chẩn đoán in vitro.</p><p>Que thử Accu-Chek Guide và máy đo Accu-Chek Guide được dùng cho nhân viên y tế trong chẩn đoán in vitro tại các cơ sở y tế. Chỉ nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm máu tĩnh mạch, động mạch và máu của trẻ sơ sinh.</p><p>Hệ thống này không được sử dụng để chẩn đoán bệnh đái tháo đường, cũng như không để xét nghiệm các mẫu máu cuống rốn trẻ sơ sinh.&nbsp;</p><p>Thích hợp để tự xét nghiệm.</p><p>Thiết bị lấy máu Accu-Chek FastClix là dụng cụ giúp lấy máu mao mạch đầu ngón tay dễ dàng và hầu như không đau. Thiết bị lấy máu này có 11 độ sâu đâm kim khác nhau giúp bạn có thể điều chỉnh độ sâu đâm kim cho phù hợp với kết cấu da của bạn. Nhờ nút bấm phóng kim, bạn có thể lên kim cho thiết bị lấy máu và phóng kim với chỉ một bước. Khi kim được phóng ra, nó đâm xuyên qua da. Bạn lắp một hộp kim chứa 6 kim vào thiết bị lấy máu. Bạn có thể lấy máu bằng kim vô trùng mới 6 lần rồi mới phải thay hộp kim.</p><p>Hệ thống này bao gồm: Máy đo Accu-Chek Guide kèm pin, que thử Accu-Chek Guide* và dung dịch chứng Accu-Chek Guide*, thiết bị lấy máu Accu-Chek FastClix kèm 1 trụ 6 kim.</p><p>* Một vài phụ kiện không đi kèm theo máy. Các thành phần này được mua riêng.</p> | <p>Gồm 1 máy đo (kèm pin) đơn vị đo mmol/L, 1 thiết bị lấy máu Accu-Chek FastClix, 1 trụ 6 kim, bao đựng máy, tài liệu hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-03-09 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
588 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng điện thủy lực có tính năng trượt dọc mặt bàn | Alvo Serenada 4-04 | Alvo Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa | Ba Lan | Alvo Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa | Ba Lan |  | Công ty TNHH phân phối VM | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 980000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-04-20 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-04-20
589 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính | HA-20DX | Rion Co., Ltd | Nhật Bản | Rion Co., Ltd | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Nhật Bản | Nhóm 6 |  |  | 1280000 |  | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18
590 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy tán sỏi | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể | Sonolith I-Move Visio Track | EDAP TMS S.A. | Italy | EDAP TMS S.A. | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC | Italy | Nhóm 3 |  |  | 13578000000 | t | Hệ thống | false | 2020-11-02 | 2022-10-31 | <p>Máy tán sỏi ngoài cơ thể</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC | 2020-10-30 | CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC | 2020-11-11
591 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn khám bệnh | MDK-C104(I) | Zhangjiagang Medycon Machinery Co., Ltd. | Trung Quốc | Zhangjiagang Medycon Machinery Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 5500000 | t | Cái | true | 2021-05-17 | 2021-12-31 | <p>Bàn dùng cho khám bệnh</p> | <p>Thân bàn chính: 01 cái</p> |  | <p>+ Dùng trong việc khám bệnh</p><p>+ Thân chính làm bằng thép không gỉ phỉ sơn</p><p>+ Đệm dày khoảng 5cm, vỏ chống nước</p><p>+ Tư thế nâng đầu: từ 0-70 độ</p><p>+ Kích thước: 1900x650x800mm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-17 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-17
592 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ đỡ đẻ | Bộ dụng cụ đỡ đẻ | Hilbro International (Pvt) Ltd. | Pakistan | Hilbro International (Pvt) Ltd. | Pakistan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Pakistan | Nhóm 6 |  |  | 6400000 | t | Bộ | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p><strong>Bộ dụng cụ đỡ đẻ:</strong></p><p>Hãng sx: Hilbro Instruments Pvt.Ltd</p><p>Xuất xứ: Pakistan</p> | <p> <strong>Cấu hình cung cấp:</strong> </p><p> - Muỗng nạo rỗng Recamier nhọn 7mm x 31cm</p><p> - Kéo Mayo thẳng 18cm</p><p> - Kẹp bông gạc Lister 20cm</p><p> - Kẹp phẫu tích Standard 14.5cm</p><p> - Kẹp phẫu tích Waugh 1x2T 20cm</p><p> - Kẹp Zenker cong 29.5cm</p><p> - Kẹp kim Crile-Wood 20cm</p> |  | <p>Bộ dụng cụ đỡ đẻ</p><p>Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, có in mã hàng, logo, xuất xứ sản phẩm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-04-20 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-04-20
593 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động | RX Modena | Furuno Electric Co. Ltd | Nhật Bản | Randox Laboratories Limited | Anh | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 5100480000 | t | Cái | true | 2021-06-16 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(68, 84, 106);">Máy phân tích sinh hóa tự động</span></p> | <ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 máy chính</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Khay đựng bệnh phẩm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Khay đựng thuốc thử</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 bộ Cuvette </span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Bộ cáp nối và dây nguồn</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">Bộ điện cực đo điện giải 3 thông số Na, K, Cl</span></li><li><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng</span></li></ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-06-16 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-06-16
594 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy chụp X quang di động kỹ thuật số | DR-XD 1000 | Fujifilm Techno Products Co. Ltd. | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 4500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-06 | 2022-12-31 | <ul><li>Máy mới 100%</li><li>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</li><li>Nguồn điện sử dụng: 100-240V, 50Hz</li><li>Điều kiện môi trường làm việc:</li><li>Nhiệt độ tối đa: 30⁰C</li><li>Độ ẩm tối đa: 80%</li></ul> |  |  | <p>thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-22
595 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động BC-6200 | BC-6200 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Vạn Niên | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1980000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-08 | 2022-04-08 | <p class="ql-align-justify"><strong>Sàng lọc sốt rét: </strong>BC-6200 gắn cờ đặc hiệu cho biết số lượng và tỉ lệ của các tế bào hồng cầu nhiễm bệnh, cho biết sự hiện diện tiềm tàng của kí sinh trùng sốt rét. Do đó có tính thực tiễn và kinh tế cao do có thể phát hiện bệnh sốt rét ngay cả khi không có dấu hiệu đáng nghi.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Ngăn chặn nhiễm chéo: </strong>Trong biểu đồ tán xạ DIFF, các phân tử lipid không được nhuộm màu bằng huỳnh quang trong khi WBCs thì có. Do đó ngăn chặn yếu tố gây nhiễu và đảm bảo kết quả WBC chính xác hơn;</p><p class="ql-align-justify"><strong>NRBC được phát hiện ngay cả khi chạy chế độ thường quy CBC: </strong>Tự động chỉnh sửa kết quả đếm WBC, đảm bảo mẫu nhi có kết quả chính xác; Chẩn đoán thiếu máu tan máu; Giám sát bệnh lý tạo máu; Giảm tần suất phải xem lại.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Phân tích dịch cơ thể: </strong>Bên cạnh mẫu máu, BC-6200 còn có thể xét nghiệm các loại dịch khác mà không cần thêm hóa chất đặc biệt, bao gồm: dịch phúc mạc, dịch màng phổi, dịch não tủy (CSF) và hoạt dịch.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Tự động chạy lại và ánh xạ: </strong>Nếu đạt tiêu chuẩn đã thiết lập trước, thiết bị sẽ tự động chuyển khay mẫu về và tự động chạy lại hoặc ánh xạ.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Dễ bảo trì: </strong>Dễ dàng thay thế các hóa chất huỳnh quang trên BC-6200 bởi khoang thuốc thử được đặt ở mặt trước máy phân tích. Việc bảo trì duy nhất người sử dụng phải làm là tắt máy hàng ngày sử dụng Probe cleanser, hoặc sử dụng mỗi ngày trong trường hợp không tắt thiết bị. Trong trường hợp 'không tắt máy' chương trình "tự động bảo vệ" nhắc nhở người sử dụng khi đến lịch bảo trì.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Chấp nhận nhiều loại ống nghiệm.</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Phần mềm trực quan labXpert: </strong>LabXpert là cấu hình phần mềm tiêu chuẩn của BC-6200 , cho phép phân tích dữ liệu chuyện nghiệp. Phần mềm LabXpert tối ưu hóa quy trình xét nghiệm bao gồm cải thiện hiệu quả xét nghiệm lại, tự động xác nhận với mẫu bình thường, đồng thời cung cấp giao diện trực quan, cho phép kiểm tra và xác nhận các mẫu bệnh.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Nhanh chóng: </strong>BC-6200 có thể nạp tới 50 mẫu cùng lúc&nbsp;và công suất lên tới 110 test/giờ.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Thể tích mẫu thấp: </strong>BC-6200 dùng rất ít mẫu &amp; hóa chất.&nbsp;</p> | <p>Cấu hình máy gồm:</p><p>01 Máy huyết học tự động BC-6200</p><p>01 Bộ nạp tự động</p><p>01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn</p><p>01 Bộ hoá chất cài đặt máy</p><p><strong>Thể tích mẫu: </strong>Máu toàn phần:&nbsp;80µL; Máu mao quản: 35µL; Tiền pha loãng: 20µL, Dịch cơ thể: 85µL</p><p class="ql-align-justify"><strong>Công suất</strong></p><p>-&nbsp;Lên tới 110 mẫu trên giờ (CBC+DIFF).</p><p>-&nbsp;Lên tới 65 mẫu trên giờ (RET).</p><p>-&nbsp;Lên tới 40 mẫu trên giờ (dịch cơ thể).</p><p><strong>Khả năng nạp</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Lên tới 50 ống mẫu</p><p class="ql-align-justify"><strong>Khối lượng</strong>: 87.5 kg</p><p><strong>Kích thước:</strong> 672 x 826 x 695mm&nbsp;</p><p><strong>Đặc điểm các kênh đo:</strong></p><p><strong style="color: black;">Kênh DIFF</strong><span style="color: black;">:</span></p><p><span style="color: black;">Trong đồ thị DIFF, BC-6200&nbsp;không chỉ cung cấp kết quả Bạch cầu 5 thành phần (với bạch cầu hạt không trưởng thành)&nbsp;mà còn cung cấp các thông số hữu dụng trong nghiên cứu như HFC (Bạch cầu blast &amp; không điển hình), InR (thông tin&nbsp;về sốt rét) và gắn cờ cho NRBC, Band, cụm PLT và bạch cầu không điển hình.</span></p><p><span style="color: black;">Thông số HFC* (#,%) thể hiện quần thể tế bào huỳnh quang, ví dụ bạch cầu blast và không điển hình.</span></p><p><span style="color: black;">Thông số IMG (#,%) cung cấp thông tin về tế bào hạt chưa trưởng thành, bao gồm tủy cầu, tiền tủy cầu, hậu tủy cầu, bạch cầu ái toan và ái kiềm chưa trưởng thành.</span></p><p><strong style="color: black;">Kênh WNB</strong></p><p><span style="color: black;">Trong đồ thị WNB, BC-6200&nbsp;cung cấp kết quả NRBC,&nbsp;Basophils và WBC-N*. Điều đó có nghĩa số lượng&nbsp;NRBC được báo cáo ngay cả ở chế độ thường quy&nbsp;CBC, nếu có mặt trong mẫu.</span></p><p><span style="color: black;">Basophils được đếm trong kênh này cùng với NRBC.</span></p><p><span style="color: black;">Basophil và NRBC được đo trên BC-6200&nbsp;mà không&nbsp;tốn thêm hóa chất &amp; chi phí nào.</span></p><p><strong style="color: black;">Kênh RET</strong></p><p><span style="color: black;">Với công nghệ khối SF, Reticulocytes (Hồng cầu lưới) được phân biệt với các hồng cầu khác nhờ phản ứng của nó với nhuộm huỳnh quang. Bên cạnh với các thông số truyền thống như RET# và RET%. BC-6200 cung cấp số liệu liên quan đến hồng cầu lưới chưa trưởng thành nhờ đó hỗ trợ chẩn đoán sớm thiếu máu và giám sát đáp ứng với điều trị tủy xương.</span></p> |  | <p><strong>Thông số kĩ thuật</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Nguyên lý: </strong>Công nghệ phân tích tế bào SF Cube cho WBC, 5 thành phần, NRBC, RET và PLT-O; Phương pháp Flow-DC tập trung cho RBC và PLT; Phương pháp không có cyanide cho hemoglobin.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Thông số đo: </strong></p><p>-&nbsp;37 thông số phân tích (máu toàn phần): WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos %,IMG%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, IMG#; RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, RHE, NRBC#, NRBC%; PLT(Trở kháng và Quang học huỳnh quang), MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, IPF.</p><p>-&nbsp;29 thông số phục vụ nghiên cứu (máu toàn phần): HFC#, HFC%, RBC-O, PLT-O, PLT-I, WBC-O, WBC-D, TNC-D, IME%, IME#, H-NR%, L-NR%, NLR, PLR, WBC-N, TNC-N, InR#, InR‰, Micro#, Micro%, Macro#, Macro%, RPI, H-IPF, IPF#, MRV, FRC#, FRC%, PDW-SD</p><p>-&nbsp;7 thông số phân tích (dịch cơ thể): WBC-BF, TC-BF#, MN#, MN%, PMN#, PMN%, RBC-BF.</p><p>-&nbsp;11 thông số nghiên cứu (dịch cơ thể): Eos-BF#, Eos-BF%, Neu-BF#, Neu-BF%, HF-BF#, HF-BF%, RBC-BF, LY-BF#, LY-BF%, MO-BF#, MO-BF%</p><p>-&nbsp;2 biểu đồ cho RBC và PLT.</p><p>-&nbsp;3 biểu đồ tán xạ(3D) cho DIFF, WNB và RET.</p><p>-&nbsp;5 biểu đồ tán xạ(2D) cho DIFF, WNB, RET, RET-EXT, PLT-O.</p><p><strong>Chế độ: </strong>CBC, CBC+DIFF, CBC+DIFF+RET, CBC+RET, RET.</p><p><strong>Khả năng lưu trữ dữ liệu</strong>: Lên tới 100,000 kết quả bệnh nhân bao gồm tất cả thông tin số và đồ thị</p><p class="ql-align-justify"><strong>Điều kiện vận hành: </strong>Nhiệt độ: 15 °C~32 °C; Độ ẩm: 30%~85%</p><p><strong>Đặc tính</strong></p><p><span style="color: rgb(26, 26, 26);">WBC: Dải tuyến tính: 0-500×109/L; Độ chính xác: ≤2.5% (≥4×109/L); Nhiễm chéo: ≤1.0%</span></p><p><span style="color: rgb(26, 26, 26);">RBC: Dải tuyến tính: 0-8.60×1012/L; Độ chính xác: ≤1.5% (≥3.5×1012/L); Nhiễm chéo: ≤1.0%</span></p><p><span style="color: rgb(26, 26, 26);">HGB: Dải tuyến tính: 0-260g/L; Độ chính xác: ≤1.0% (110-180g/L); Nhiễm chéo: ≤1.0%</span></p><p><span style="color: rgb(26, 26, 26);">HCT: Dải tuyến tính: 0-75%; Độ chính xác: ≤1.5% (30%-50%); Nhiễm chéo: ≤1.0%</span></p><p><span style="color: rgb(26, 26, 26);">PLT: Dải tuyến tính: 0-5000×109/L; Độ chính xác: ≤4.0% (≥100×109/L); Nhiễm chéo: ≤1.0%</span></p><p><span style="color: rgb(26, 26, 26);">RET#: Dải tuyến tính: 0-0.8×1012/L; Độ chính xác: ≤15% (RBC≥3×1012/L; 1%≤RET%≤4%), Nhiễm chéo: / ﻿<span class="ql-cursor">﻿</span></span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-08 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-08
596 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Hilbro International (Pvt) Ltd. | Pakistan | Hilbro International (Pvt) Ltd. | Pakistan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Pakistan | Nhóm 6 |  |  | 4550000 | t | Bộ | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p><strong>Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn:</strong></p><p>Hãng sx: Hilbro Instruments Pvt.Ltd</p><p>Xuất xứ: Pakistan</p> | <p> <strong>Cấu hình cung cấp:</strong> </p><p> - Kéo phẫu thuật Braun 22cm </p><p> - Kéo phẫu thuật nhọn-nhọn thẳng 15cm</p><p> - Van âm đạo 95x16mm/95x30mm</p><p> - Kẹp phẫu tích Cushing 17.5cm</p><p> - Kẹp phẫu tích 1x2T Narrow 16cm</p><p> - Kẹp phẫu tích Waugh 1x2T 18cm</p><p> - Kẹp kim Mayo-Hegar thẳng 16cm</p><p> </p> |  | <p><strong>Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn</strong></p><p><strong>Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, có in mã hàng, logo, xuất xứ sản phẩm.</strong></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-04-20 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-04-20
597 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy nhuộm tiêu bản tự động | BenchMark GX Stainer Module | BenchMark GX Stainer Module | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 2670000000 | t | Hệ thống | false | 2021-01-14 | 2021-12-31 | <p>- Ứng dụng: nhuộm tiêu bản xét nghiệm hóa mô miễn dịch (IHC) , lai tại chỗ (ISH) và miễn dịch huỳnh quang (FITC) tự động.</p><p>- Công suất: thực hiện 40 tiêu bản trong 6 giờ và thêm 20 tiêu bản nhuộm qua đêm.</p><p>- Số vị trí đặt hóa chất: 25 vị trí</p><p><br></p> | <p> - Hệ thống máy BenchMark GX: 01 hệ thống</p><p> - Máy in: 01 cái</p><p> - Bàn máy tính: 01 cái</p><p> - Bộ lưu điện 3KV: 01 cái</p> |  | <p> - Bộ phận nhuộm: 40,5 cm x 54,6 cm x 34 cm. Trọng lượng: ~25kg</p><p> - Bộ phận hóa chất cơ bản: 50,8 cm x 54,6 cm x 38,1 cm. Trọng lượng: ~26,4kg</p><p> - Bộ phận dành cho chất thải bỏ: 50,8 cm x 54,6 cm x 52,1 cm. Trọng lượng: ~13,6kg</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-14 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
598 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung siêu âm | Máy phun khí dung siêu âm | Hikoneb 906S/LCD | Kare Medikal ve Analitik Cihazlar San.ve Tic.Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Kare Medikal ve Analitik Cihazlar San.ve Tic.Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 33240000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-12-11 | <p>- Được thiết kế đặc biệt để sử dụng liên tục</p> <p>- Màn hình tinh thể lỏng</p> <p>- Được tích hợp bộ hẹn giờ, điều chỉnh tối đa 120 phút</p> <p>- Cơ chế làm nóng hơi nước tự động, làm nước hơi nóng lên đến 38° C</p> <p>- Lượng bốc hơi không đáng kể</p> <p>- Công tắc bật/tắt, 3 nút thao tác trên bảng điều khiển</p> <p>- Báo động ánh sáng và âm thanh khi gặp sự cố và mực nước thấp</p> <p>- Chế độ an toàn khi gia nhiệt</p> <p>- Có thể sử dụng một lượng nhỏ thuốc (5-7 ml)</p> <p>- Hiệu suất phun sương cao, tiêu thụ năng lượng thấp</p> <p>- Bộ chuyển đổi Oxy để cấp khí hô hấp với bình bốc hơi</p> <p>- Cơ chế lọc kép để giảm nguy cơ ô nhiễm</p> <p>- Vỏ nhựa ABS và hệ thống cánh tay hỗ trợ</p> <p>- Thiết kế đặc biệt giúp giảm bớt độ dao động</p> <p>- Hiển thị menu đa ngôn ngữ.</p> | <p>- 01 máy chính</p> <p>- 01 xe đẩy di động</p> <p>- 01 bộ lọc khuẩn</p> |  | <p>- Nguồn hoạt động: 230V / AC</p> <p>- Tần số chính: 50 60 Hz</p> <p>- Công suất: 70 W</p> <p>- Kích thước hạt: 0.5 - 6 micron</p> <p>- Bình phun sương Polycarbonate: 650 ml</p> <p>- Dải phun: 0-5 ml/min</p> <p>- Trọng lượng:&nbsp; 4 Kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED | 2020-11-11 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED | 2020-11-11
599 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Closed Tray Transfer 10mm with TST-14 | CTT-10 | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | Đức | Nhóm null |  |  | 1984500 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>Đặc điểm:<br /> Thiết bị chuyển khay đóng<br /> Làm bằng thép không gỉ 303&nbsp;<br /> Kích thước: Đường kính 10.0</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> | <p>Đặc điểm:<br /> Thiết bị chuyển khay đóng<br /> Làm bằng thép không gỉ 303&nbsp;<br /> Kích thước: Đường kính 10.0</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> |  | <p>Đặc điểm:<br /> Thiết bị chuyển khay đóng<br /> Làm bằng thép không gỉ 303&nbsp;<br /> Kích thước: Đường kính 10.0</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
600 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ nuôi cấy vô trùng | Tủ an toàn sinh học cấp II | SC2-4E1 | Esco Vietnam Company Ltd. | Indonesia | Esco Vietnam Company Ltd. | Singapore | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Hợp Tiến | Indonesia | Nhóm 6 |  |  | 345000000 | t | Cái | true | 2021-06-23 | 2021-12-31 | <p> <strong>Tủ an toàn sinh học cấp II</strong></p><p>Model: <strong>SC2-4E1</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>Esco – Singapore</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Indonesia</strong></p><p><strong><em><u>Cung cấp bao gồm:</u></em></strong></p><p><strong>+ </strong>01 thân tủ chính</p><p>+ 01 chân để tủ SPC-4A0</p><p>+ 01 đèn UV-30A</p><p>+ 01 Đèn huỳnh quang</p><p>+ 02 ổ cắm điện </p><p>+ Làm IQ. OQ tại phòng thí nghiệm bên mua và cấp chứng nhận đo kiểm tra của hãng Esco Việt Nam</p><p>+ Sách hướng dẫn sử dụng</p><p><br></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế với bộ điều khiển vi xử lí SentinelTM Silver: hiển thị tất cả các thông tin an toàn trên cùng một màn hình. bộ điều khiển đặt ở giữa tủ dễ dàng cho vận hành và quan sát trong quá trình ngồi thao tác. lựa chọn chế độ Quickstart để vận hành nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Động cơ quạt EPM-PAPST hiệu năng cao. thiết kế tiết kiệm diện tích và tăng hiệu quả về năng lượng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống màng lọc ULPA/ HEPA hoạt động với hiệu quả lọc &gt;99.999% đối với các loại hạt kích thước từ 0.1 dến 0.3µm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt phía trước tủ thiết kế với góc nghiêng tăng khả năng tiếp cận và quan sát. giảm độ chói và tạo sự thoải mái khi sử dụng. Thanh đỡ tay thiết kế dạng cong phía trước đỡ đôi tay người thao tác khỏi bị mỏi. phần cửa kính không cần khung đỡ dễ dàng vệ sinh cho tầm nhìn thao tác lớn hơn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân tủ được thiết kế và làm bằng thép sơn phủ tĩnh điện. bề mặt ngoài sơn phủ lớp ISOCIDE kháng vi khuẩn bề mặt và cải thiện khả năng an toàn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấu trúc tủ chắc khỏe với các thành phần chủ chốt. bao gồm đèn huỳnh quang và các bộ phận điều khiển nằm ngoài khu vực khí nhiễm cho phép thay thế và bảo trì mà không gây nhiễm cho tủ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tường bên làm bằng kính cường lực tăng độ sáng và cải thiện tối đa khả năng quan sát.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ đươc chứng nhận bới PHE(PHA) theo tiêu chuẩn EN12469</p> |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước cơ bản: 1.2m</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước ngoài: 1340 x 810 x 1400 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước trong: 1220 x 580 x 670 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng khí vào (inflow): 0.45 m/s</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng khí xuống (Dowflow): 0.30 m/s</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiệu quả màng lọc: &gt;99.999% với các hạt kích thước 0.1 tới 0.3 micron. ULPA theo tiêu chuẩn IEST-RP-CC001.3 USA và &gt;99.999% với các hạt dạng MPPS. H14 theo tiêu chuẩn EN 1822 EU</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn: NSF: 60 dBA / EN: 57 dBA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ ánh sáng: 1118 Lux</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân tủ được chế tạo bằng thép đày 1.2mm. mạ tĩnh điện sơn phủ epoxy. độ bóng 18 gause. bề mặt phủ lớp chống kháng khuẩn Isocide</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vùng làm việc (Sàn thao tác): bằng thép không gỉ SUS304 độ bóng 16 gause. dạng nhiều tấm có thể tháo rời</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ tôi đa: 360W/2.0A; mức tiêu thụ thông thường 308W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng: 230kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước vận chuyển WxDxH: 1450 x 820 x 1760 mm/ trọng lượng vận chuyển 285kg</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Hợp Tiến | 2021-06-23 | Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Hợp Tiến | 2021-06-23
601 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Trụ khí treo trần phòng mổ | PEND-RT-9 | Precision UK Ltd (CPX) | Anh | Precision UK Ltd (CPX) | Anh |  | Công ty Cổ phần Armephaco | Anh | Nhóm null |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>- Dạng hộp, di chuyển lên xuống với hành trình 300mm<br /> - Vỏ thép sơn tĩnh điện phủ bên ngoài bằng sơn &nbsp;dễ lau chùi.<br /> &nbsp;- Tích hợp 2xO2, 1xMA4, 2xVAC,1x SA7, 1 x CO2,1x AGSS, 1xN2O và 8 ổ điện.</p> | <p>- Dạng hộp, di chuyển lên xuống với hành trình 300mm<br /> - Vỏ thép sơn tĩnh điện phủ bên ngoài bằng sơn &nbsp;dễ lau chùi.<br /> &nbsp;- Tích hợp 2xO2, 1xMA4, 2xVAC,1x SA7, 1 x CO2,1x AGSS, 1xN2O và 8 ổ điện.</p> |  | <p>- Dạng hộp, di chuyển lên xuống với hành trình 300mm<br /> - Vỏ thép sơn tĩnh điện phủ bên ngoài bằng sơn &nbsp;dễ lau chùi.<br /> &nbsp;- Tích hợp 2xO2, 1xMA4, 2xVAC,1x SA7, 1 x CO2,1x AGSS, 1xN2O và 8 ổ điện.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-11-13 | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-12-31
602 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai | Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai | Hilbro International (Pvt) Ltd. | Pakistan | Hilbro International (Pvt) Ltd. | Pakistan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Pakistan | Nhóm 6 |  |  | 6450000 | t | Bộ | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p><strong>Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai</strong></p><p> </p><p>Hãng sx: Hilbro Instruments Pvt.Ltd</p><p>Xuất xứ: Pakistan</p> | <p> <strong>Cấu hình cung cấp:</strong> </p><p> - Kẹp Foerster&nbsp;thẳng 25cm (không răng)</p><p> - Van âm đạo 95x16mm/95x30mm</p><p> - Banh mỏ vịt Grave 75x20mm</p><p> - Banh mỏ vịt Grave 95x35mm:</p><p> - Kẹp cổ tử cung Schroeder thẳng 25cm</p><p> - Thước đo cổ tử cung Sims 32cm</p><p> - Kéo phẫu thuật&nbsp;nhọn-tù cong 16.5cm</p><p> - Kéo Mayo thẳng 16cm</p><p> - Kẹp lấy vòng IUD 28cm</p><p> </p> |  | <p><strong>Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai</strong></p><p> Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, có mã hàng, logo, xuất xứ sản phẩm.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-04-20 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-04-20
603 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun sương khử khuẩn Zyto Spray | Zyto Spray 450 | Zyto LLC | Mỹ | Zyto LLC | Mỹ | ["2020"] | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 169000000 | t | Cái | true | 2021-01-09 | 2022-01-09 | <p>Máy phun trong không gian ba chiều, khử khuẩn không khí và bề mặt, ứng dụng trong y tế, dược phẩm và các ngành sản xuất.</p><p>Vỏ bằng kim loại sơn trắng từ tính kết hợp với bec phun bằng hợp kim đặc biệt.</p> | <p>Máy phun tự động hoàn toàn&nbsp;</p><p>Có bánh xe đẩy lưu động, thiết bị hoạt động bằng điện cho mục đích khử trùng&nbsp;</p><p>trong không khí phòng mổ và trên.&nbsp;</p><p>Vỏ bọc máy thép sơn tỉnh điện.&nbsp;</p><p>Zyto tiêu thụ: 2 – 4 ml / m3&nbsp;</p><p>Công suất tiêu thụ: 410 W&nbsp;</p><p>Dây cáp điện: 2 m&nbsp;</p><p>Máy nén khí: không khí nén (không dầu) 1.8m3/h&nbsp;</p><p>Vòi phun: được làm bằng thép không gỉ.&nbsp;</p><p>Kích thước: 950 x 400 x 500 mm.&nbsp;</p><p>Điện áp/tần số: 230V, 50/60Hz&nbsp;</p><p>Khối lượng: 25kg&nbsp;</p><p>Hóa chất theo máy bình lít: ZYTO - 6 (H2O2 + Ag+)&nbsp;</p> |  | <p>Zyto tiêu thụ: 2 – 4 ml / m3&nbsp;</p><p>Thể tích phòng: 450 m3&nbsp;</p><p>Có thể nâng cấp thể tích phòng phun lên đến 850m3&nbsp;</p><p>Độ ồn: 72 dB&nbsp;</p><p>Điện áp: 220 - 230 V&nbsp;</p><p>Tần số: 50/60 Hz&nbsp;</p><p>Công suất tiêu thụ: 410 W&nbsp;</p><p>Dây cáp điện: 2 m&nbsp;</p><p>Máy nén khí: không khí nén (không dầu) 1.8m3/h&nbsp;</p><p>Vòi phun: được làm bằng thép không gỉ.&nbsp;</p><p>Thể tích phòng: lên đến 850 m3&nbsp;</p><p>Hiệu năng phun 5 – 7 log.&nbsp;</p><p>Thời gian phun nhanh chóng: 60 phút/450 m3&nbsp;</p><p>Thời gian người vận hành máy phải ra khỏi phòng 45 giây từ khi máy&nbsp;</p><p>chạy tự động&nbsp;</p><p>Giảm mầm 99,99999%&nbsp;</p><p>Kích thước: 950 x 400 x 500 mm.&nbsp;</p><p>Điện áp/tần số: 230V, 50/60Hz&nbsp;</p><p>Khối lượng: 25kg&nbsp;</p><p>Hóa chất theo máy bình lít: ZYTO - 6 (H2O2 + Ag+)&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | 2021-01-09 | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | 2021-05-25
604 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống CT - Scanner | Hệ thống CT Scanner 128 - < 256 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính và phụ kiện (cấu hình 64 dãy đầu thu, 128 lát cắt) | Ingenuity CT | Philips Medical Systems Technologies Ltd. | Israel | Philips Medical Systems Nederland B.V. | Hà Lan | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Israel | Nhóm 2 |  |  | 28500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-30 | 2021-12-31 | <p> </p> | <p> </p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-30 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-30
605 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | Accu-Chek® Guide Set mg/dL | Accu-Chek® Guide Set mg/dL | Sanmina - SCI India PVT LTD, India | Ấn Độ | Roche Diabetes Care GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 1857143 | t | Hệ thống | false | 2021-03-09 | 2021-12-31 | <p>Máy đo Accu-Chek Guide và que thử Accu-Chek Guide được dùng để định lượng nồng độ đường trong máu mao mạch toàn phần mới lấy từ đầu ngón tay, lòng bàn tay, cẳng tay và bắp tay, để hỗ trợ theo dõi hiệu quả kiểm soát đường huyết.</p><p>Que thử Accu-Chek Guide và máy đo Accu-Chek Guide được dùng cho bệnh nhân đái tháo đường để tự xét nghiệm chẩn đoán in vitro.</p><p>Que thử Accu-Chek Guide và máy đo Accu-Chek Guide được dùng cho nhân viên y tế trong chẩn đoán in vitro tại các cơ sở y tế. Chỉ nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm máu tĩnh mạch, động mạch và máu của trẻ sơ sinh.</p><p>Hệ thống này không được sử dụng để chẩn đoán bệnh đái tháo đường, cũng như không để xét nghiệm các mẫu máu cuống rốn trẻ sơ sinh.&nbsp;</p><p>Thích hợp để tự xét nghiệm.</p><p>Thiết bị lấy máu Accu-Chek FastClix là dụng cụ giúp lấy máu mao mạch đầu ngón tay dễ dàng và hầu như không đau. Thiết bị lấy máu này có 11 độ sâu đâm kim khác nhau giúp bạn có thể điều chỉnh độ sâu đâm kim cho phù hợp với kết cấu da của bạn. Nhờ nút bấm phóng kim, bạn có thể lên kim cho thiết bị lấy máu và phóng kim với chỉ một bước. Khi kim được phóng ra, nó đâm xuyên qua da. Bạn lắp một hộp kim chứa 6 kim vào thiết bị lấy máu. Bạn có thể lấy máu bằng kim vô trùng mới 6 lần rồi mới phải thay hộp kim.</p><p>Hệ thống này bao gồm: Máy đo Accu-Chek Guide kèm pin, que thử Accu-Chek Guide* và dung dịch chứng Accu-Chek Guide*, thiết bị lấy máu Accu-Chek FastClix kèm 1 trụ 6 kim.</p><p>* Một vài phụ kiện không đi kèm theo máy. Các thành phần này được mua riêng.</p> | <p>Gồm 1 máy đo (kèm pin) đơn vị đo mg/dL, 1 thiết bị lấy máu Accu-Chek FastClix, 1 trụ 6 kim, bao đựng máy, tài liệu hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-03-09 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
606 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Hệ thống phòng mổ tích hợp | Máy hút khói khử mùi | SH-9000 | Korea Medical Technology | Hàn Quốc | Korea Medical Technology | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 48500000 | t | Chiếc | true | 2021-05-17 | 2022-05-17 | <p>Máy hút khói khử mùi, model SH-9000 dùng trong phẫu thuật để hút và khử mùi ô nhiễm trong môi trường phòng phẩu thuật. Đây là một trong những thiết bị bắt buộc có trong phòng phẫu thuật.</p> | <p>-Máy chính: 01 chiếc</p><p>-Ống khí: 01 chiếc</p><p>-Cần đỡ ống khí: 01 chiếc</p><p>-Dây điện nguồn: 01 chiếc</p><p>-Công tắc đạp chân: 01 chiếc</p><p>-Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh+Việt: 01 bộ</p> |  | <p>-Luồng khí: Tối đa 2,9m3 / phút (290LPM)</p><p>- Áp suất hút khí: </p><p>Tối đa 230KPA (225,4mm H2O)</p><p>-Năng lượng điện: AC 220V, 50 / 60Hz</p><p>- Sức hút: Tối đa 1.000W</p><p>-Kích thước: 270mm (W) x 270mm (D) x 540mm (H)</p><p>-Trọng lượng: 15kg (Tổng sau khi đóng gói: 18kg)</p><p>-Bộ lọc: Bộ lọc ba lần (Bộ lọc trước&nbsp;</p><p>- Bộ lọc carbon - Bộ lọc HEPA)</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | 2021-05-17 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | 2021-05-17
607 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động cobas e 411 rack (thuộc hệ thống cobas 4000) | cobas e 411 | Hitachi High-Technologies Corporation | Nhật Bản | Roche Diagnostics GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 2535000000 | t | Hệ thống | false | 2021-02-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Máy xét nghiệm miễn dịch tự động cobas e 411 rack với công suất 86 xét nghiệm miễn dịch/giờ, cung cấp những tính năng vượt trội về sự tiện lợi, hiệu năng và tự tin cho những phòng xét nghiệm có lượng mẫu miễn dịch nhỏ và vừa.</span></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Công nghệ độc quyền điện hoá phát quang ECL đem lại sự kết hợp độc đáo về độ nhạy phân tích cao, khoảng đo rộng và các xét nghiệm khẩn STAT 9 phút</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Danh mục xét nghiệm rộng với hơn 111 xét nghiệm miễn dịch thường quy và chuyên sâu của các nhóm xét nghiệm bệnh Alzheimer, thiếu máu, dấu ấn xương, tim mạch, bệnh nhiễm, dấu ấn viêm, ung thư, theo dõi thuốc điều trị thải ghép, sức khoẻ sinh sản, tuyến giáp,... đáp ứng đầy đủ nhu cầu của phòng xét nghiệm.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Thời gian phản ứng xét nghiệm nhanh, chỉ từ 9-27 phút tuỳ loại xét nghiệm giúp phòng xét nghiệm có thể trả kết quả xét nghiệm sớm cho lâm sàng và bệnh nhân.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Hộp thuốc thử cobas e mang lại sự tiện lợi tối đa trong thao tác với tiêu hao tối thiểu, thuốc thử dạng lỏng sẵn sàng sử dụng và thời gian ổn định thuốc thử trên máy lên đến 84 ngày.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">18 vị trí giữ lạnh hộp thuốc thử cobas e giúp thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cần thiết đồng thời giới hạn việc thay thuốc thử thường xuyên.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">75 mẫu có thể được nạp liên tục với cổng nạp mẫu khẩn STAT riêng biệt, giúp xử lý nhanh chóng mẫu cấp cứu.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Kim hút mẫu phát hiện được cục máu đông, đảm bảo kết quả đáng tin cậy mà không làm gián đoạn quy trình làm việc.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Sử dụng đầu côn và cóng phản ứng dùng 1 lần, loại bỏ nhiễm chéo.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Các chức năng bảo trì tự động, giúp kỹ thuật viên giảm bớt các thao tác thủ công.</span></li></ul> | <ol><li><span style="background-color: transparent;">Máy xét nghiệm miễn dịch và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Máy tính điều khiển Control Unit có màn hình cảm ứng, tích hợp trên máy: 01 bộ</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Hoá chất chạy thử máy: 01 bộ</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Bộ lưu điện UPS 2kVA: 01 bộ</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Máy in laser: 01 cái</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Bàn đặt máy: 01 cái</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Bảo hành: 12 tháng</span></li></ol><p><br></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-02-24 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
608 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Máy làm ấm máu và dịch truyền | Tủ làm ấm dịch truyền | EmTherm 2D | Em-Med Sp. Z O.O | Ba Lan | Em-Med Sp. Z O.O | Ba Lan | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | Ba Lan | Nhóm null |  |  | 165000000 | t | Cái | true | 2020-11-18 | 2021-11-18 | <p><strong>TỦ LÀM ẤM DỊCH TRUYỀN</strong></p><p><em>Model : EmTherm 2D</em></p><p><em>Hãng sản xuất: EM-MED</em></p><p><em>Xuất xứ: Ba Lan</em></p><p><em>Hàng mới 100%</em></p><p><em>Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE</em></p> | <p><strong><u>Cấu Hình Cung Cấp Gồm:</u></strong></p><p>Tủ chính: 01 Cái</p><p>Dây nguồn: 01 cái</p><p>Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ</p> |  | <p><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích: 60 lít (24 chai 1000 ml, hoặc 40 chai 500 ml, hoặc 4 túi 5000 ml, hoặc 6 túi 3000 ml</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số ngăn kéo: 2 ngăn kéo tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 40kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước tủ ( R x S x C): 350 x 620 x 823mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước ngăn kéo (R x S x C): 235 x 410 x 260mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dãi nhiệt độ điều chỉnh: Từ 25°C đến 42°C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường:</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Hoạt động: 18°C đến 30°C</em></p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Lưu trữ: 5°C đến 55°C </em></p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Độ ẩm tương đối: 30% đến 70</em>%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoạt động: các model được thiết kế cho hoạt động liên tục</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác của bộ điều khiển nhiệt độ: +/- 1 ° C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;An toàn: Bộ cảm biến điện tử và cảm biến cơ quá nhiệt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động: Quang học và âm thanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 200-240V, 50/60Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-18
609 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim 12 kênh | FX-8322 | Fukuda Denshi Co. Ltd. | Nhật Bản | Fukuda Denshi Co. Ltd. | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 155000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-08 | 2021-10-08 | <p>Máy điện tim 12 kênh</p><p>Model: FX-8322</p><p>Hãng sản xuất: Fukuda Denshi&nbsp;</p><p>Xuất xứ: Nhật bản</p><p>Máy điện tim FX-8322 được thiết kế với một màn hình LCD lớn hiển thị màu TFT lớn 6,4 inch (640 x 480 điểm ảnh), hiển thị rõ ràng các dữ liệu của bệnh nhân và các sóng điện tim, hiển thị đồng thời 3/6/12 kênh đạo trình điện tim .</p><p>- Vận hành qua bàn phím / nút bấm bên ngoài hoặc thông qua bàn phím ký tự trên màn hình cảm ứng.</p><p>- Dữ liệu có thể được lưu vào thẻ nhớ SD, bộ nhớ USB hoặc DMS (Hệ thống Quản lý dữ liệu) thông qua mạng có dây hoặc không dây.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-28 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2021-04-08
610 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ nuôi cấy vô trùng | Tủ cấy vi sinh (tủ thao tác PCR) | SCR-2A1 | Esco Vietnam Company Ltd. | Indonesia | Esco Vietnam Company Ltd. | Singapore | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Hợp Tiến | Singapore | Nhóm 6 |  |  | 150000000 | t | Cái | true | 2021-06-23 | 2021-12-31 | <p><strong>Tủ cấy vi sinh (tủ thao tác PCR)</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>ESCO-Singapore</strong></p><p>Xuất xứ:<strong> Indonesia</strong></p><p>Model:<strong> SCR-2A1</strong></p><p>Xuất xứ:<strong> Indonesia</strong></p><p><strong><em><u>Cung cấp bao gồm: </u></em></strong></p><p>+ Thân tủ</p><p>+ Chân để tủ SPC-2A0</p><p>+ Đèn tiệt trùng UV-15A</p><p>+ Tấm chắn tia UV</p><p>+ Sách hướng dẫn sử dụng</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại tủ chuyên dụng để dùng cho quá trình thao tác và phân tích DNA và RNA</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ được kiểm tra theo tiêu chuẩn: IEST-RP-CC002 tiêu chuẩn chung của thế giới</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất lượng khí theo tiêu chuẩn: ISO 14644.1 Class 3, của Thế giới, AS 1386 Class 1.5 của Australia, tiêu chuẩn JIS B9920 Class 3,của Nhật.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phin lọc theo tiêu chuẩn: IEST-RP-CC034.1, IEST-RP-CC007.1, IEST-RP-CC001.3, tiêu chuẩn chung thế giới và tiêu chuẩn EN1822 (H 13) của Liên minh Châu Âu.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ an toàn về điện theo tiêu chuẩn:&nbsp;IEC 61010-1 tiêu chuẩn chung của thế giới,&nbsp;tiêu chuẩn EN 61010-1 của Châu Âu, tiêu chuẩn UL-61010-1 của Mỹ, CAN/CSA-22.2 No. 61010-1 của Canada.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước bên ngoài: 730x617x950mm </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước buồng làm việc: 630x538x550mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ gió trung bình: 0.30 m/s</p><p><br></p> |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phim lọc thô sơi polyurethane có thể giặt được, hiệu suất lọc khoảng 85%</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phim lọc chính: HEPA hiệu suất lọc &gt;99.99% với hạt kích cỡ 0.3mm </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn: nhỏ hơn 63dBA</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ ánh sáng lớn hơn: 800lux</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn UV bước sóng 253.7nm, 15W</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấu trúc tủ:&nbsp;khung làm bằng thép sơn tĩnh điện và phủ lớp sơn màu trắng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bề mặt làm việc bằng thép không gỉ SUS 304. dày 1.2mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước vận chuyển: 850 x 730 x 1150mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 76.5kg</p><p>Điện sử dụng: 220-230V/50Hz</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Hợp Tiến | 2021-06-23 | Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Hợp Tiến | 2021-06-23
611 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Xe đẩy y tế | SKM-A | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd | Trung Quốc | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 28000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-04 | 2022-06-04 | <p><strong>Xe đẩy y tế</strong></p><p><strong>Model: SKM-A</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Saikang</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Trung Quốc</strong></p> | <p><span style="color: black;">- Xe chính: 01 cái </span></p><p><span style="color: black;">- Cây truyền dịch: 01 cái </span></p><p><span style="color: black;">- Bánh xe: 04 cái </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Ổ điện: 01 cái </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Hộp nhựa: 01 cái </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Ngăn kéo: 01 bộ </span></p><p><span style="color: black;">- Giỏ rác: 02 cái</span></p> |  | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 750x475x920mm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất liệu: Nhựa ABS</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bề mặt: Có tay vịn 2 bên, gắn hộp đựng dụng cụ sắc nhọn, bề mặt hộp bằng nhựa mềm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung xe: Thiết kế nhỏ hơn mặt bàn, tiết kiệm không gian phía dưới, dễ dàng di chuyển</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ngăn kéo:</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao 2 ngăn kéo nhỏ 80mm KT bên trong: 430x335x68mm</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao 2 ngăn kéo giữa 120mm KT bên trong: 430x335x110mm</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao 1 ngăn lớn 240mm, KT bên trong: 430x335x220</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khóa: 1 ngăn kéo có khóa</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ổ cắm điện: có thể di chuyển hoặc tháo rời dễ sử dụng, gắn phía trên bảng CPR để thuận tiện cho việc gắn bình oxy</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thùng rác: 2 giỏ được chia làm 2 màu thuận tiện cho nhân viên y tế phân loại rác</span></p><p><span style="color: black;">Có lan can và có tay đẩy</span></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-04 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-04
612 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy tán sỏi | Máy tán sỏi tiết niệu | Máy tán sỏi tiết niệu | LithoBox Zero | Inceler Medikal | Thổ Nhĩ Kỳ | Inceler Medikal | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2020"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo |  | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Bộ | false | 2020-12-26 | 2022-12-26 | <p>Máy tán sỏi tiết niệu</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2020-12-26 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2020-12-26
613 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn soi đáy mắt | Bộ Đèn soi đáy mắt Beta 200 | BETA 200 | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty TNHH Legatek | Đức | Nhóm 3 |  |  | 21100000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-12-31 | <p>Bộ Đèn soi đáy mắt trực tiếp Beta 200</p><p>Sản xuất tại Đức</p><p>Hàng mới 100%, đóng gói theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất</p> | <p>+ 01 đầu đèn soi đáy mắt Beta 200 XHL</p><p>+ 01 tay cầm Beta</p><p>+ 01 bóng đèn XHL dự phòng</p><p>+ 01 hộp đựng bảo vệ</p> | <ul><li>Bóng đèn LED</li><li>Pin sạc và bộ sạc USB</li><li>Pin sạc và bộ sạc để bàn</li></ul> | <ul><li>Ánh sáng Xenon Halogen (XHL)</li><li>Hệ thống quang học gắn trên khung nhôm, chống sốc</li><li>Chống bụi (dustproof)</li></ul> |  | Bóng đèn soi đáy mắt XHL |  |  |  | Công ty TNHH Legatek | 2021-06-30 | Công ty TNHH Legatek | 2021-06-30
614 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ đầu giường | BDCB07 | Zhangjiagang Medycon Machinery Co., Ltd. | Trung Quốc | Zhangjiagang Medycon Machinery Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 4980000 | t | Cái | true | 2021-05-17 | 2021-12-31 | <p>Tủ đầu giường </p> | <p>Thân tủ chính: 01 cái</p> |  | <p>+ Tủ làm bằng chất liệu nhôm và thép không gỉ</p><p>+ Kích thước: 520x480x740mm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-17 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-17
615 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động | RX Imola | Furuno Electric Co. Ltd | Nhật Bản | Randox Laboratories Limited | Anh | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3475680000 | t | Cái | true | 2021-06-16 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(68, 84, 106);">Máy phân tích sinh hóa tự động</span></p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 máy chính</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 đèn Halogen</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Khay đựng bệnh phẩm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Khay đựng thuốc thử</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 bộ Cuvette </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Bộ cáp nối và dây nguồn</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">Bộ điện cực đo điện giải 3 thông số Na, K, Cl</span></p><p><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01&nbsp;Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng</span></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-06-16 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-06-16
616 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện điều trị kết hợp | SOLEO SONOSTIM | Zimmer MedizinSysteme GmbH | Đức | Zimmer MedizinSysteme GmbH | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 250000000 | t | Bộ | true | 2021-02-18 | 2022-12-31 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2020 trở về sau</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE</p><p>- Xuất xứ: Đức </p> | <p>Máy chính kèm phụ kiện&nbsp;: 01 bộ, bao gồm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây cáp&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp bệnh nhân + kẹp cá sấu&nbsp;: 02 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel siêu âm&nbsp;: 01 lọ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu HDSD&nbsp;: 01 bộ</p> |  | <p><strong>Phần Siêu âm</strong></p><p>Tần số: 0.8 MHz: hiệu ứng sâu</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.4 MHz: hiệu ứng bề mặt</p><p>Đầu Siêu âm: 1 ổ cắm cho một đầu 5 cm² đa tần không thấm nước</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 cm² (tùy chọn thêm)</p><p>Công suất phát tối đa: 3 W / cm² với đầu dò 5 cm²</p><p>Chế độ: liên tục và xung 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz</p><p>Xung: 1/2, 1/3, 1/5, 1/10</p><p><strong>Phần điện trị liệu</strong></p><p>Chế độ kích thích điện: Đồng bộ, thay thế, riêng biệt, tuần tự</p><p>Các loại dòng điện: Galv, LF, hai pha, MF, MF / LF, giao thoa.</p><p>Chương trình: Hơn 100 chương trình cụ thể</p><p>Cài đặt: Tất cả các thông số thay đổi được có thể truy cập thông qua màn hình cảm ứng</p><p><strong>Phần kết hợp</strong></p><p>Chương trình: Hơn 110 chương trình,&nbsp;trong đó có 5 cho liệu pháp kết hợp</p><p>Chỉ định cho người dùng: Hơn 300 chỉ định điều trị</p><p>Thẻ nhớ SD: thẻ nhớ SD,&nbsp;120 mục bộ nhớ + 120 mục yêu thích&nbsp;</p><p>Kích thước: Rộng&nbsp;33 cm , Chiều cao: 13 cm, Chiều sâu: 22 cm</p><p>Trọng lượng: 2 kg</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-02-18 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-02-19
617 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp lấy dị vật tai cho người lớn | 431-011 | Elcon Medical Instruments GmbH | Đức | Elcon Medical Instruments GmbH | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm 3 |  |  | 4478490 | t | Cái | true | 2021-04-20 | 2022-04-20 | <p><span style="color: black;">Thiết bị mới</span></p><p><span style="color: black;">Đạt tiêu chuẩn ISO, CE</span></p> | <p><strong>a-Cấu hình cung cấp: </strong></p><p>- Kẹp lấy dị vật tai người lớn : 01 cái&nbsp;(mã <span style="color: red;">431-011</span>)</p> |  | <p><strong>b-Thông số:</strong></p><p>+ Loại kẹp thẳng, hàm 1,6x8 mm có răng cưa</p><p>+ Độ dài làm việc: 145 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-20 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-23
618 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | cobas u 411 | cobas u 411 | Roche Diagnostics International Ltd | Thụy Sĩ | Roche Diagnostics GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Thụy Sĩ | Nhóm 1 |  |  | 330000000 | t | Hệ thống | false | 2021-01-07 | 2021-12-31 | <p>-Thực hiện xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu bán tự động</p><p>-Các thông số đo: Tỷ trọng, pH, Bạch cầu, Nitrite, Protein, Glucose, Keton, Urobililogen, Bilirubin, Máu (Hồng cầu/Hemoglobin), Màu sắc</p><p>-Nguyên lý đo: phương pháp đo quang phản chiếu tại các bước sóng: 470 nm, 555 nm, 620 nm</p><p>-Thời gian ủ: 60 giây</p><p>-Chu kỳ đo : 6 giây</p><p>-Công suất : khoảng 600 mẫu/giờ</p> | <p> - 01 Máy chính</p><p> - 01 dây nguồn</p><p> - 01 barcode scanner</p> |  | <p> -Kích thước: 425 x 340 x 260 mm</p><p> -Trọng lượng: 12 kg&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-07 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
619 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động | RX Daytona plus (with ISE) | Furuno Electric Co. Ltd | Nhật Bản | Randox Laboratories Limited | Anh | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2966080000 | t | Cái | true | 2021-06-16 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(68, 84, 106);">Máy phân tích sinh hóa tự động</span></p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 máy chính</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Khay đựng bệnh phẩm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Khay đựng thuốc thử</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 bộ Cuvette </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Bộ cáp nối và dây nguồn</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">Bộ điện cực đo điện giải 3 thông số Na, K, Cl</span></p><p><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 &nbsp;Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng</span></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-06-16 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-06-16
620 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp lấy dị vật tai cho trẻ em | 431-010 | Elcon Medical Instruments GmbH | Đức | Elcon Medical Instruments GmbH | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm 3 |  |  | 4230600 | t | Cái | true | 2021-04-20 | 2022-04-20 | <p><span style="color: black;">Thiết bị mới</span></p><p><span style="color: black;">Đạt tiêu chuẩn ISO, CE</span></p> | <p> <strong>a-Cấu hình cung cấp: </strong></p><p><strong> - Kẹp lấy dị vật tai trẻ em : 01 cái&nbsp;(mã </strong><span style="color: red;">431-010</span>)</p><p> </p> |  | <p> <strong>b-Thông số:</strong></p><p><strong> + Loại kẹp thẳng, hàm 1,6 x 8mm có răng cưa</strong></p><p><strong> + Độ dài làm việc: 80 mm</strong></p><p><strong> </strong></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-20 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-23
621 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động BS-600 | BS-600 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Vạn Niên | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1360000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-08 | 2022-04-08 | <p>-&nbsp;Tự động hoàn toàn, truy cập ngẫu nhiên, xét nghiệm thường quy, mẫu khẩn và xét nghiệm miễn dịch đồng nhất và nước tiểu.</p><p>-&nbsp;Công suất: 600 xét nghiệm đo quang/ giờ; lên đến 770 xét nghiệm/ giờ (điện giải)</p><p>-&nbsp;Nguyên lý phân tích: đo độ hấp thụ quang học, đo độ đục</p><p>-&nbsp;Phương pháp phân tích: Điểm cuối, thời gian cố định, động học, lựa chọn điện giải, sinh hóa một/ hai/ba/bốn hóa chất, đơn mầu, hai màu</p><p>-&nbsp;Cài đặt: Người sử dụng tự định nghĩa</p> | <p><strong><u>Cấu hình:</u></strong></p><ul><li>01 máy chính</li><li>Bộ phụ kiện chuẩn đi kèm</li></ul> |  | <p><strong>Xử lý mẫu:</strong></p><p>-&nbsp;Khay mẫu: 90 vị trí ống mẫu cơ bản, thứ cấp, cốc mẫu</p><p>-&nbsp;Lượng mẫu tiêu thụ: 1.5~45μL, bước nhảy 0.1µL</p><p>-&nbsp;Đầu hút mẫu: Cảm biến chất lỏng, phát hiện cục đông và bảo vệ va chạm</p><p>-&nbsp;Tự động rửa đầu kim hút: tự động rửa cả trong lẫn ngoài đầu kim hút, tỷ lệ nhiễm chéo ≤0.1%</p><p>-&nbsp;Tự động pha loãng&nbsp;mẫu: có thể pha loãng trước và sau</p><p><strong>Xử lý hóa chất</strong></p><p>-&nbsp;Khay hóa chất: 80 vị trí đều được tự động làm lạnh (2-10°C) </p><p>-&nbsp;Lượng hóa chất tiêu thụ:&nbsp;&nbsp;10~200μL, bước nhảy 1μL</p><p>- Đầu kim hút hóa chất: Cảm biến chất lỏng và bảo vệ va chạm, kiểm soát lượng hóa chất còn lại, cảm biến bong bóng</p><p>-&nbsp;Tự động rửa đầu kim hút: Tự động rửa cả trong lẫn ngoài.</p><p><strong>Đầu đọc barcode bên trong (tùy chọn):</strong></p><p>-&nbsp;Dùng cho lập trình đọc hóa chất và mẫu, </p><p>- Ứng dụng cho hệ thống barcode khác nhau: Codabar, ITF, code 128, 39, UPC/ EAN, code 93, LIS 2 chiều</p><p><strong>Hệ thống phản ứng:</strong></p><p>- Đĩa phản ứng quay, 124 cuvet tự động rửa</p><p>- Cuvet: độ dài quang học 5mm</p><p>- Lượng phản ứng: 100-300µL</p><p>- Nhiệt độ phản ứng: 37ºC</p><p>- Hệ thống trộn: 2 bộ trộn độc lập</p><p><strong>Hệ thống quang học:</strong></p><p>-&nbsp;Nguồn sáng: đèn halogen</p><p>-&nbsp;Bước sóng cách tử, quang đảo ngược</p><p>-&nbsp;Bước sóng: 340nm, 380nm, 412nm, 450nm, 505nm, 546nm, 570nm, 605nm, 660nm, 700nm, 740nm, 800nm</p><p>-&nbsp;Dải hấp thụ:&nbsp;&nbsp;0~3,3Abs (chuyển đổi 10mm)</p><p>- Độ hấp thụ: 0.0001 Abs</p><p><strong>Chất kiểm tra và chất chuẩn:</strong></p><p>-&nbsp;Chế độ calibration: tuyến tính (một điểm, 2 điểm và nhiều điểm), logit-log 4P, Logit-Log 5P, Spline, exponential, Polynomial,Parabola</p><p>-&nbsp;Luật kiểm chuẩn: Westgard, Levy-Jennings, tích lũy, tổng, đồ thị đôi</p><p><strong>Module điện giải(lựa chọn thêm)&nbsp;</strong></p><p>-&nbsp;Lựa chọn các thông số điện giải K+, Na+, Cl-</p><p>-&nbsp;Công suất lên đến 255 xét nghiệm/giờ</p><p><strong>Máy tính:&nbsp;</strong></p><p>-&nbsp;Hệ điều hành Window XP Professional or Windows 7 Professional hoặc Windows 8</p><p>-&nbsp;Cổng giao diện: RS-232</p><p><strong>Điều kiện làm việc: </strong>Nguồn điện: 220V,&nbsp;50/60Hz, &lt;=1700VA; Nhiệt độ: 15-30°C; Độ ẩm: 35-85%; Lư­ợng nước tiêu thụ: &lt;= 28L/giờ, nước khử ion; </p><p>-&nbsp;Kích th­ước: 1190mm x 1155mm x 720mm, (RxSxC)</p><p>-&nbsp;Khối l­ượng: 300 kg.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-08 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-08
622 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính | HB-23P | Rion Co., Ltd | Nhật Bản | Rion Co., Ltd | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Nhật Bản | Nhóm 6 |  |  | 2150000 | f | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | <p>Máy trợ thính ngoắc tai</p> | <p>-&nbsp;Khuyếch đại lớn (54dB), rõ nét, thời trang, thẩm mỹ</p><p>&nbsp;</p><p>-&nbsp;Bao gồm: 01 máy, 01 ống dẫn kèm vòng lót, 01 pin</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18
623 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ sấy | Nồi Hấp Tiệt Trùng | CL-40L | ALP Co., Ltd | Nhật Bản | ALP Co., Ltd | Nhật Bản | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Hợp Tiến | Nhật Bản | Nhóm 6 |  |  | 250000000 | t | Cái | true | 2021-06-23 | 2021-12-31 | <p> <strong>Nồi Hấp Tiệt Trùng, ALP, CL-40L, 105 Lít</strong></p><p><strong>Hãng SX: ALP</strong></p><p><strong>Nước SX: Nhật</strong></p><p><br></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Buồng và nắp: bằng thép không gỉ SUS304 được đánh bóng, đệm nắp bằng cao su silicon</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấu tạo bên ngoài: bằng thép tráng men. Trên bảng điều khiển bằng nhựa đúc chống Nhiệt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: AC 220/230/240 V, 1 pha, 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 4.0 kW, 18 A</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng chứa bình đáy tròn: 23cái x 100ml, Ø66 x 102mm; 16cái x 200ml, Ø80 x 126mm; 12cái x 300ml, Ø90 x 148mm; 8cái x 500ml, Ø108 x 171mm; 5cái x 1000ml, Ø 134 x 215mm; 3cái x 2000ml, Ø172 x 270mm; 1cái x 3000ml, Ø190 x 305mm; 1cái x 5000ml, Ø234 </p><p>-&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 84 kg</p><p><em>Phụ kiện kèm theo:</em></p><p><em>+ Giỏ lưới đựng mẫu bằng thép không gỉ 380 Ø x 400 mm, 2 cái</em></p><p><em>+ Bình đựng nước xả, 1 bình</em></p><p><em>+ Khay ở buồng đựng nước xả, 1 khay</em></p><p> </p> |  | <p><strong><u>Tính năng kỹ thuật:</u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích: 105 lít</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước buồng: 400 Ø x 832 mm </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất sử dụng tối đa: 0.25 Mpa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ sử dụng tối đa: 137℃</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tiệt trùng: 100 - 137℃</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ sử dụng: hòa tan: 40 – 99℃, ủ ấm: 40 – 60℃</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian sử dụng: tiệt trùng, hòa tan: 0 phút – 48 giờ 0 phút và liên tục, ủ ấm: 0 phút – 48 giờ 0 phút</p><p><strong><u>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển:</u></strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Bộ điều khiển bằng vi xử lý, hiển thị dạng biểu đồ quá trình hoạt động</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Hiển thị nhiệt độ 3 chữ số, kiểm soát bằng vi xử lý PID</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Hiển thị thời gian: 2 chữ số cho giờ: 2 chữ số cho phút, đếm xuống (hệ thống tích hợp nhiệt độ/thời gian)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chu trình hoạt động:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A: Gia nhiệt → tiệt trùng&nbsp;→ xả</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B: Gia nhiệt&nbsp;→ tiệt trùng&nbsp;→ xả&nbsp;→ ủ ấm</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C: Hòa tan&nbsp;→ ủ ấm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị xả khí: cảm biến nhiệt (99℃…có thể điều chỉnh), kiểm soát theo thời gian (3 phút…có thể điều chỉnh) và van solenoid (hệ thống tạo hơi không phụ thuộc vào thời gian)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống xả khí làm mát: thùng chứa nước với cooling coil và chai đựng nước xả</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Van xả nước: Van cơ nằm bên trong của chai nước xả</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị an toàn: Hệ thống khóa liên động, Hệ thống khóa cơ điện, Hệ thống kiểm tra nắp kép, phát hiện quá Áp, phát hiện quá Nhiệt, chống thiếu nước, chỉ thị cảm biến hỏng, chỉ thị Thời gian bất thường, Bộ nhớ nguồn bị hỏng, Van an toàn, ngắt nguồn do bị rò rỉ nhẹ, quá dòng và đoản mạch</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Van an toàn hạt động: 0.27 Mpa</p><p>- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểm tra áp suất nước: 0.54 Mpa</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Hợp Tiến | 2021-06-23 | Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Hợp Tiến | 2021-06-23
624 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy theo dõi sản khoa | Máy theo dõi sản khoa | Máy nghe nhịp tim thai bằng siêu âm | BT-300 | Bistos Co., Ltd. | Hàn Quốc | Bistos Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 51000000 | t | Bộ | true | 2021-03-22 | 2021-12-31 | <p>Máy nghe nhịp tim thai bằng siêu âm có chức năng theo dõi nhịp tim thai, cử động thai và in ra kết quả bằng máy in nhiệt. Có khả năng kết nối máy tính và trả kết quả trên máy tính.</p> | <p><strong><u>Cấu hình gồm có</u>: </strong></p><p><strong>- Thiết bị chính : 01 cái</strong></p><p><strong>- Phụ kiện:</strong></p><p><strong>+ Đầu dò Doppler&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 2 Cái</strong></p><p><strong>+ Đầu dò UC (Cơn gò tử cung)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1 Cái</strong></p><p><strong>+ Mark Jack đánh dấu sự kiện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1 Cái</strong></p><p><strong>+ Giấy in&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 2 Sấp</strong></p><p><strong>+ Dây Nguồn + Adaptor&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1 Cái</strong></p><p><strong>+ Gel siêu âm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1 lọ</strong></p><p><strong>+ Đai đầu dò&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 3 Cái</strong></p><p><strong>+ Hướng dẫn sử dụng anh và Việt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1 Tờ</strong></p> |  | <p><strong style="color: black;">Nguồn điện.</strong></p><p><span style="color: black;">Nguồn điện ngoài (điện lưới).</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;Sử dụng bộ xạc:&nbsp;&nbsp;Đầu vào: AC (100-240V), 50~60Hz, 1.2A</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;Đầu ra: DC (18V), 2.5A</span></p><p><strong>Các thông số môi trường</strong></p><p>Nhiệt độ hoạt động: <span style="color: black;">10℃(50℉) to 40℃(104℉)</span></p><p><span style="color: black;">Độ ẩm phù hợp (không có ngưng tụ): 30% ~ 85%</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;Mức áp suất không khí: 70kPa ~ 106 kPa.</span></p><p><span style="color: black;">Nhiệt độ bảo quản: 10℃(14℉) tới 40℃(104℉)</span></p><p><span style="color: black;">Độ ẩm bảo quản (không có ngưng tụ): 20% ~ 95%</span></p><p><span style="color: black;">Độ cao: 0 – 2000m (0- 6.561ft)</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;Áp suất bảo quản: 79.051 kPa ~ 101.325 &nbsp;kPa</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;"> Đầu dò theo dõi nhịp tim thai nhi: FHR</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Kiểu theo dõi bên ngoài</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Dopper xung kép</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Tần số siêu âm: 1MHz</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Cường độ: 10 mW/ cm</span><sup style="color: black;">2</sup><span style="color: black;">&nbsp;hoặc thấp hơn</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Dải đo FHR: 30~240 bmp</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;"> Đầu dò theo dõi cơn gò tử cung: TOCO</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Kiểu theo dõi bên ngoài</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Dải đo: 0~99 đơn vị</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Đơn vị đếm: 1 </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Độ chính xác: ±1%</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">Giấy in.</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;Kiểu giấy: Z-Fold</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Kích thước: 130 mm x 120 mm x 20 mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Tốc độ in giấy:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Bình thường: 1, 2 hoặc 3 cm/phút ±1%</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2021-03-22 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2021-04-08
625 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện xung điều trị | Stereodynator | Gbo Medizintechnik AG | Séc | Gbo Medizintechnik AG | Đức | ["2021"] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn |  | Nhóm 3 |  |  | 295000000 | t | Cái | true | 2021-03-31 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Phạm vi chỉ định bao gồm các rối loạn của hệ thống xương, hỗ trợ và cơ địa, rối loạn tuần hoàn, đau thần kinh và viêm thần kinh</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Tác dụng: Cải thiện quá trình trao đổi chất, hiệu quả của việc phục hồi chức năng đối với các cơ quan nội tạng bị phá hủy chức năng, giảm sưng với tràn dịch và phù nề, cải thiện khả năng tái hấp thu trong trường hợp chấn thương do tai nạn, kích thích sinh dưỡng và vật lý</span></p><p><br></p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | 2021-03-31 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | 2021-05-25
626 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy thận nhân tạo | Máy thận nhân tạo | Máy thận nhân tạo 4008S | 4008S V10 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Đức | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Đức |  | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | Đức | Nhóm 1 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p><em>Máy thận nhân tạo 4008S V10 </em>(incl. OCM + Bibag Connector)<em>hay còn gọi là máy lọc máu là thiết bị làm sạch chất cặn bã từ máu ở những bệnh nhân bị suy thận cấp hoặc mạn tính để thay thế chức năng thận. Máy đưa máu ra ngoài cơ thể bằng dây dẫn máu, lọc sạch bởi quả lọc máu và hoàn trả máu sạch lại cơ thể bệnh nhân.</em></p> | <p>Máy chính: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Bộ dây nối với dịch lọc A và B:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Bộ dây nối với hệ thống nước RO: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Bộ dây nối với hệ thống nước thải: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Cọc đỡ dịch mồi: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Giá đỡ quả lọc: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Dây nguồn: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Tay quy bơm máu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Que hút hoá chất tẩy trùng&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Sách Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt</p> | [7 empty] | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | 2020-11-13 | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | 2021-06-23
627 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Ghế ngồi tập VLTL inox có bánh xe | PN73IX | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1645600 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>Ghế ngồi tập VLTL inox có bánh xe</p> | <p>- KT: 40x36cm xcao 38-50cm (+/- sai số 5%); Mặt nệm: 40x36 cm</p><p>- Khối lượng:5.5 kg&nbsp;</p><p>- Có 4 bánh xe,chỗ ngồi bọc simily&nbsp;</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>- Chất liệu Inox dày 1.2ly, nệm PE+mouse định hình bọc simily</p><p>- Kích thước: D40xR36cm. Chiều cao nâng cao – thấp:&nbsp;38à50cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Mặt nệm: 40x36 cm. </p><p>- Khối lượng: 5.5 kg (+/- sai số 5%)</p><p>- Có 4 bánh xe, chổ ngồi bọc simily </p><p>- Dùng cho KTK&nbsp;ngồi tập bệnh nhân hoặc ứng dụng vào nhiều mục đích khác tùy theo sự chỉ định của Bác sĩ.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
628 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy đông máu | Máy phân tích đông máu bán tự động (4 kênh) | CoaDATA 4001 | Helena Biosciences Europe | Anh | Helena Biosciences Europe | Anh | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | Anh | Nhóm 3 |  |  | 245910000 | t | Bộ | true | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Máy phân tích đông máu bán tự động CoaDATA 4001</p><p class="ql-align-justify">- 4 kênh đo.</p><p class="ql-align-justify">- 16 vị trí ủ.</p><p class="ql-align-justify">- 4 Vị trí thuốc thử.</p><p>- Màn hình LCD 2 dòng 20 ký tự.</p> | <p>- 01 Máy chính.</p><p class="ql-align-justify">- 01 Máy in nhiệt gắn bên ngoài: 01 cái.</p><p class="ql-align-justify">- 01 hộp (500 cái) Cuvette: 500 cái.</p><p class="ql-align-justify">- 02 cuộn giấy<strong> </strong>in nhiệt: 02 cuộn.</p><p>- 01 bộ Hóa chất đi kèm: PT, Aptt, Fbg.</p> |  | <p class="ql-align-justify">Máy phân tích đông máu bán tự động CoaDATA 4001 gồm có:</p><p class="ql-align-justify">- 4 kênh đo.</p><p class="ql-align-justify">- 16 vị trí ủ.</p><p class="ql-align-justify">- 4 Vị trí thuốc thử.</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình LCD 2 dòng 20 ký tự.</p><p>- Các thông số đo: PT, Aptt, Fibrinogen, Thrombin Time, Factor Deficiencies (FII, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII)</p><p>- Thể tích phản ứng tối thiểu/ tối đa: 150 ml/ 300 ml.</p><p>- Giao diện: 1 × RS232, USB, SD-Card + ChipCARD reader.</p><p>- Máy in nhiệt: Bên ngoài.</p><p>- Lưu trữ kết quả: Lên đến15 xét nghiệm.</p><p>- Đường cong hiệu chuẩn Có thể chỉnh sửa lên đến 9 điểm đo.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2021-05-17
629 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân 1 tay quay | GC - 01ABS | Công Ty TNHH TM Và SX TBYT Hoàng Nguyễn | Việt Nam | Công Ty TNHH TM Và SX TBYT Hoàng Nguyễn | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TM VÀ SX TBYT HOÀNG NGUYỄN | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 15000000 | t | Cái | true | 2021-04-08 | 2021-12-31 | <p>Giường bệnh nhân 1 tay quay</p> | <p><strong>CẤU HÌNH</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giường bệnh nhân loại 1 tay quay: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đệm: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá cài bệnh án: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay quay: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe: 04 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cọc treo dịch truyền: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn ăn di động: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt: 01 bộ</p><p><br></p> |  |  | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian bảo hành: 12 tháng</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo trì miễn phí (theo khuyến cáo của nhà sản xuất): 03 tháng/ lần</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao hàng tại nơi sử dụng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TM VÀ SX TBYT HOÀNG NGUYỄN | 2021-04-08 | CÔNG TY TNHH TM VÀ SX TBYT HOÀNG NGUYỄN | 2021-04-08
630 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung Omron NE-C900 | NE-C900 | Omron Healthcare Co., Ltd | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 2500000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2021-12-31 | <p>Máy sử dụng kèm thuốc xông để điều trị các bệnh về đường hô hấp</p> | <p> 1. Máy chính</p><p>2. Bầu xông</p><p>3. Dây xông</p><p>4. Ống ngậm</p><p>5. Mặt nạ trẻ em</p><p>6. Mặt nạ người lớn </p> |  | <ul><li>Kích thước hạt sương<a href="https://meta.vn/may-khi-dung-mui-hong-c306?specs=646.11719" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">3 micron</a></li><li>Tốc độ phun khí<a href="https://meta.vn/may-khi-dung-mui-hong-c306?specs=471.8546" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">0,4 ml/phút</a></li><li>Dung tích <span style="color: rgb(0, 113, 196);">Cốc thuốc&nbsp;(7ml)</span></li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-04-27
631 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm máu lắng | Máy đo tốc độ máu lắng | miniiSED® | Alcor Scientific Inc. | Mỹ | Alcor Scientific Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 315000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy đo tốc độ máu lắng</strong></p><p>Model: miniiSED®</p><p>Hãng sản xuất: Alcor Scientific Inc.</p><p>Xuất xứ: Mỹ</p> | <ol> <li>Máy chính: 01 máy</li> <li>Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</li> <li>Máy in nhiệt: 01 cái</li> <li>Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</li> </ol> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | 2020-11-16 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | 2021-06-23
632 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | CardioTuoch 3000 | CardioTuoch 3000 | Bionet Co., Ltd | Hàn Quốc | Bionet Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 38000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2020-12-31 | <p>Máy điện tim</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-04-26
633 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính | HM-06 | Rion Co., Ltd | Nhật Bản | Rion Co., Ltd | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Nhật Bản | Nhóm 6 |  |  | 3700000 | f | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | <p>Máy trợ thính nhét tai</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18
634 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba | Việt Nam | ["1990"] | Vân | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | Vân | 2020-11-13 | Vân | 2020-11-13
635 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc khử khuẩn không khí | MÁY PHUN KHỬ KHUẨN PHÒNG MỔ _ OZPRO-1000 (Máy phun khô ozone plasma khử khuẩn-khử mùi phòng mổ) | OZPRO-1000 | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E | Việt Nam | ["2021"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 260000000 | t | Cái | true | 2021-03-07 | 2022-03-07 | <ul><li>Thiết bị máy phun ozone plasma khử khuẩn không khí và bề mặt phòng mổ ,đạt chuẩn vi sinh WHO-Grade B ( ≤ 10CFU)</li><li>Là loại thiết bị sử dụng nguồn vào là 20% oxy từ không khí trong phòng để tạo ra ozone plasma nồng độ cao được phun vào phòng lan truyền qua không khí để khử khuẩn - khử mùi không khí, bề mặt của phòng mổ, các bề mặt khuất của các vật dụng, khử khuẩn máy lạnh cục bộ.</li><li>Thời gian cài đặt: 30-60 phút /chu trình tự động</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li><li>Tiêu chuẩn vi sinh : đạt chuẩn WHO-Grade B (<em>(≤10CFU</em>)</li><li><strong>Vật liệu chế tạo:</strong></li><li>Vách trong: thép không gỉ SUS 304.</li><li>Vách ngoài: nhôm sơn tĩnh điện.</li><li>Thiết bị có bánh xe di chuyển, có chốt hãm.</li><li>Nguồn điện: 220 – 240VAC, 50/60Hz.</li><li>Công suất tiêu thụ trung bình: 160W/h.</li><li>Điều kiện hoạt động : phòng máy lạnh ( &lt;27 độ), độ ẩm ≤&nbsp;65% (phù hợp với tiêu chuẩn môi trường phòng mổ , ICU bệnh viện )</li><li>Thiết kế thân thiện, thuận tiện cho người sử dụng, đảm bảo an toàn.</li></ul> | <ul><li>Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 01 máy.</li><li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (tiếng Việt): 01 quyển.</li><li>Khử khuẩn – khử mùi phòng mổ, bề mặt phòng mổ (sàn, vách, trần, giường mổ, các vật dụng trong phòng mổ,…), phòng chăm sóc đặc biệt ICU, phòng thay đồ bệnh viện, phòng kho sạch trong lĩnh vực y tế trước và sau ca phẫu thuật…</li><li>Thể tích xử lý : 100 - 150 m3</li><li>- Khử khuẩn – khử mùi máy lạnh cục bộ</li></ul> | <p>Phụ kiện (option)&nbsp;:</p><p>- Máy đo hoạt tính khử khuẩn không khí (Handed Ozone Tester): 01 cái</p> | <p><strong>MÁY PHUN KHỬ KHUẨN PHÒNG MỔ</strong></p><p>&nbsp;</p><ul><li><strong>Model: OZPRO – 1000</strong></li><li>Nhãn hiệu: HMED</li><li>Xuất xứ: PETECH -vn</li><li>Hàng mới 100%, Năm sản xuất:&nbsp;<strong>2021</strong></li><li>Điện thế sử dụng: 220Vac/50Hz/1 pha</li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn :</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ISO 9001:2015</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ISO 13485:2016</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GPLH BYT : 22/2019/BYT-TB-CT</strong></p><ol><li><strong><u>Chứng từ kèm theo</u>:</strong></li></ol><p>-GPLH của BYT ,số : 22/2019/BYT-TB-CT</p><p>-Chứng nhận ISO 9001:2015</p><p>-Chứng nhận ISO 13485:2016</p><p><em>- Chứng nhận kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn&nbsp;vi sinh&nbsp;WHO-Grade B (≤ 10 CFU) ,do Viện Pasteur TP.HCM ,Viện Y Tế Công Cộng-Bộ Y Tế (hoặc Đơn vị nhà nước có chức năng) kiểm nghiệm mẫu và cấp chứng nhận ( theo từng máy với mã số CODE sản xuất riêng&nbsp;biệt ).</em></p><p><em>- Chứng nhận bản quyền công nghệ “Medical OZPRO System _ Thiết bị phun khử khuẩn chuyên dụng cho phòng mổ bệnh viện”&nbsp;của Cục Sở Hữu&nbsp;Trí Tuệ (Số CN : 238721).</em></p><p><em>- Chứng nhận xuất xứ hàng hóa của nhà sx (CO)</em></p><p><em>- Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sx (CQ)</em></p><p><em>-Bản công bố tiêu chuần của nhà sản xuất (DOS)</em></p><p><em>-Chứng nhận kiểm định xuất xưởng của nhà sản xuất (RFF)</em></p><p><em>-Bộ hồ sơ gốc kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng.</em></p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-03-07 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-03-07
636 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy đông máu | Máy phân tích đông máu bán tự động (2 kênh) | CoaDATA 2001 | Helena Biosciences Europe | Anh | Helena Biosciences Europe | Anh | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | Anh | Nhóm 3 |  |  | 145890000 | t | Bộ | true | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Máy phân tích đông máu bán tự động CoaDATA 2001</p><p class="ql-align-justify">- 2 kênh đo.</p><p class="ql-align-justify">- 18 vị trí ủ.</p><p class="ql-align-justify">- 4 Vị trí thuốc thử.</p><p>- Màn hình LCD 2 dòng 20 ký tự.</p> | <p>- 01 Máy chính.</p><p class="ql-align-justify">- 01 Máy in nhiệt gắn bên ngoài: 01 cái.</p><p class="ql-align-justify">- 01 hộp (500 cái) Cuvette: 500 cái.</p><p class="ql-align-justify">- 02 cuộn giấy<strong> </strong>in nhiệt: 02 cuộn.</p><p>- 01 bộ Hóa chất đi kèm: PT, Aptt, Fbg.</p> |  | <p class="ql-align-justify">Máy phân tích đông máu bán tự động CoaDATA 2001 gồm có: </p><p class="ql-align-justify">- 2 kênh đo.</p><p class="ql-align-justify">- 18 vị trí ủ.</p><p class="ql-align-justify">- 4 Vị trí thuốc thử.</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình LCD 2 dòng 20 ký tự.</p><p>- Các thông số đo: PT, Aptt, Fibrinogen, Thrombin Time, Factor Deficiencies (FII, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII).</p><p>- Thể tích phản ứng tối thiểu/tối đa: 150 ml/300 ml</p><p>- Giao diện: 2×RS232, ChipCARD reader.</p><p>- Máy in nhiệt: Bên ngoài.</p><p>- Lưu trữ kết quả: Lên đến 7 xét nghiệm.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2021-05-17
637 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 2 bình diện trần - sàn | Azurion 7B2012 | Azurion 7B20/12 | Philips Medical Systems Nederland B.V. | Hà Lan | Philips Medical Systems Nederland B.V. | Hà Lan | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật |  | Nhóm null |  |  | 42000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-16 | 2022-06-16 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống dùng để chẩn đoán và can thiệp mạch máu, thần kinh, ngoại biên...</p><p class="ql-align-justify">Có cảm biến phẳng độ phân giải cao</p><p class="ql-align-justify">Cho phép xử lý ảnh thời gian thực, chụp mạch số hóa (DA) và chụp mạch xoá nền số hóa (DSA).</p><p class="ql-align-justify">Tốc độ chiếu xung đến 30 xung/giây; thu nhận 30 khung hình/giây</p><p class="ql-align-justify">Cho phép chụp mạch quay để có thể tái tạo ảnh 3D cho các cơ quan khác nhau</p><p>Có thể lưu trữ được một đoạn ảnh trong chế độ chiếu</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật | 2021-06-16 | Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật | 2021-06-16
638 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | Accu-Chek® Guide Set mg/dL | Accu-Chek® Guide Set mg/dL | Sanmina Corporation | Mỹ | Roche Diabetes Care GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1857143 | t | Hệ thống | false | 2021-03-09 | 2021-12-31 | <p>Máy đo Accu-Chek Guide và que thử Accu-Chek Guide được dùng để định lượng nồng độ đường trong máu mao mạch toàn phần mới lấy từ đầu ngón tay, lòng bàn tay, cẳng tay và bắp tay, để hỗ trợ theo dõi hiệu quả kiểm soát đường huyết.</p><p>Que thử Accu-Chek Guide và máy đo Accu-Chek Guide được dùng cho bệnh nhân đái tháo đường để tự xét nghiệm chẩn đoán in vitro.</p><p>Que thử Accu-Chek Guide và máy đo Accu-Chek Guide được dùng cho nhân viên y tế trong chẩn đoán in vitro tại các cơ sở y tế. Chỉ nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm máu tĩnh mạch, động mạch và máu của trẻ sơ sinh.</p><p>Hệ thống này không được sử dụng để chẩn đoán bệnh đái tháo đường, cũng như không để xét nghiệm các mẫu máu cuống rốn trẻ sơ sinh.&nbsp;</p><p>Thích hợp để tự xét nghiệm.</p><p>Thiết bị lấy máu Accu-Chek FastClix là dụng cụ giúp lấy máu mao mạch đầu ngón tay dễ dàng và hầu như không đau. Thiết bị lấy máu này có 11 độ sâu đâm kim khác nhau giúp bạn có thể điều chỉnh độ sâu đâm kim cho phù hợp với kết cấu da của bạn. Nhờ nút bấm phóng kim, bạn có thể lên kim cho thiết bị lấy máu và phóng kim với chỉ một bước. Khi kim được phóng ra, nó đâm xuyên qua da. Bạn lắp một hộp kim chứa 6 kim vào thiết bị lấy máu. Bạn có thể lấy máu bằng kim vô trùng mới 6 lần rồi mới phải thay hộp kim.</p><p>Hệ thống này bao gồm: Máy đo Accu-Chek Guide kèm pin, que thử Accu-Chek Guide* và dung dịch chứng Accu-Chek Guide*, thiết bị lấy máu Accu-Chek FastClix kèm 1 trụ 6 kim.</p><p>* Một vài phụ kiện không đi kèm theo máy. Các thành phần này được mua riêng.</p> | <p>Gồm 1 máy đo (kèm pin) đơn vị đo mg/dL, 1 thiết bị lấy máu Accu-Chek FastClix, 1 trụ 6 kim, bao đựng máy, tài liệu hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-03-09 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
639 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim, tạo nhịp ngoài | Rescue Life | Progetti S.r.l. | Italy | Progetti S.r.l. | Italy | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | Italy | Nhóm 3 |  |  | 410000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <ul> <li>Model: <strong>RESCUE LIFE </strong></li> <li>Hãng sản xuất: <strong>Progetti - Ý</strong></li> <li>Xuất xứ: <strong>Ý</strong></li> </ul> | <ul> <li>Máy chính màn hình LCD 7 inch</li> <li>Bộ điện cực sốc tim dùng nhiều lần người lớn, trẻ em: 1 bộ</li> <li>Bộ cáp điện tim 5 đạo trình: 1 bộ</li> <li>Điện cực điện tim dùng 1 lần: 1 túi ( 50 cái )</li> <li>Pin sạc đi kèm: 1 bộ</li> <li>Dây nguồn: 1 cái</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 1 bộ ( tiếng Anh, tiếng Việt )</li> <li>Option bộ tạo nhịp ngoài</li> </ul> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2020-11-13 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2020-11-17
640 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động ánh sáng LED | Honey Lux LED 120 Stand | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-25 | 2022-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng cho phòng mổ, phòng khám.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ di động sử dụng công nghệ ánh sáng trắng lạnh – LED.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ thân thiện với môi trường.&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tại bầu đèn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quang ≤ 1<sup>0</sup>C.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng chiếu xuống bàn mổ không bị bóng mờ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím được đặt ở bên cạnh và có dạng phím màng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 05 phím điều khiển cường độ ánh sáng, điều chỉnh độ hội tụ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng cho mổ nội soi, đèn được điều chỉnh cường độ sáng sao cho đạt khoảng 5% tổng độ sáng của cả bầu đèn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay nắm tiệt trùng ở giữa dùng để điều khiển bầu đèn, điều khiển trường chiếu và có thể tháo lắp và tiệt trùng bằng hoá chất hoặc hấp sấy ở nhiệt độ cao.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chân đế đèn có 04 bánh xe, bánh có khóa hãm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn được đặt ở chân đèn, tăng thêm độ chắc chắn cho thân đèn</p> |  |  | <p><strong><em>Thông số kỹ thuật</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ ánh sáng: 120.000 Lux </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 4.300K</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số màu: 94 (Ra)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính trường chiếu: 22 – 29 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu trường chiếu: 150 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính chóa đèn: 62 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh cường độ sáng: 10% – 100% (10 bước)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 120 VA </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn: 110-230 VAC, 50/60Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng bóng LED: 88 bóng </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hoạt động: 10<sup>o</sup>C – 40<sup>o</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm: 10% - 100%</p><p><br></p> |  |  |  |  | bảo hành 24 tháng | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-25 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-25
641 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Máy hút mũi cho bé | Co-clean Bear | Welbutech Co., Ltd | Hàn Quốc | Welbutech Co., Ltd | Hàn Quốc |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 750000 | t | Hộp | true | 2020-11-23 | 2022-12-31 | <ul><li class="ql-align-justify">Thiết kế nhỏ gọn với hình thú màu sắc dễ thương</li><li class="ql-align-justify">Sử dụng pin AA tiện dụng</li><li class="ql-align-justify">Máy vận hành êm ái và tiết kiệmpin .</li><li class="ql-align-justify"><br></li><li class="ql-align-justify">Hai đầu hút riêng bi</li><li class="ql-align-justify">ệt cho dịch nhầy và </li></ul><p>dịch mũi lỏng</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Dễ sử dụng, dễ vệ sinh.</li><li class="ql-align-justify">Máy sử dụng pin AA ti</li><li class="ql-align-justify">ện dụng, tiết kiệm pin<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> cùng với thiết kế nhỏ gọn, giúp bạn có thể luôn mang theo bên mì</span>nh, để sẳn sàng</li></ul><p> dùng cho bé khi cần.</p><p><br></p><p><br></p><p>Máy hút mũi</p><p>&nbsp;thiết kế khay chứa</p><p>dịch mũi bên ngoài, có thể tháo rời tiện d</p><p>ụng cho</p><p> quá trìn</p><p>h vệ sinh máy.</p><p><br></p><p>Sản phẩm&nbsp;</p><p>được làm từ chất liệu nhựa an toàn và</p><p>độ bền cao giúp hạn chế nút vỡ do va đập từ các tác động bên</p><p> ngoài.</p> | <p><img src="https://product.hstatic.net/1000037966/product/may-hut-mui-cho-be-coclean-bear_-cobr-100-tuankiet.jpg" alt="Máy hút mũi cho bé CoClean Bear - COBR 100 – Dụng cụ y khoa thẩm mỹ Tuấn Kiệt"></p> |  | <p>trọng lượng: 400G</p><p><br></p><p><br></p><p class="ql-align-justify">Loại sản phẩm: Máy hút mũi.</p><p class="ql-align-justify">Công dụng: Hút dịch mũi</p><p class="ql-align-justify">Công suất phun: 1ml/ phút hoặc cao hơn.</p><p class="ql-align-justify">Áp lực hút: 500mmHg +/- 20%.</p><p class="ql-align-justify">Dung tích ngăn chứa dịch mũi: 5ml.</p><p class="ql-align-justify">Thời gian hoạt động: &gt;=25 phút.</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất : Welbutech.</p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ : Hàn Quốc</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-23 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2021-06-23
642 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | URISYS 1100 ANALYZER | URISYS 1100 ANALYZER | 77 Elektronika Muszeripari Kft. | Hungary | Roche Diagnostics GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Hungary | Nhóm 1 |  |  | 37500000 | t | Hộp | false | 2021-01-07 | 2021-12-31 | <p>-Thực hiện xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu bán tự động</p><p>-Các thông số đo: Tỷ trọng, pH, Bạch cầu, Nitrite, Protein, Glucose, Keton, Urobililogen, Bilirubin, Máu (Hồng cầu/Hemoglobin)</p><p>-Nguyên lý đo: phương pháp đo quang phản chiếu tại các bước sóng: 565 nm, 610 nm</p><p>-Công suất:</p><p>+50 test/giờ (chế độ thường)</p><p>+100 test/giờ (chế độ nhanh)</p> | <p> - 01 Máy chính</p><p> - 01 adapter</p><p> - 01 dây sạc pin</p><p> - 01 barcode scanner</p> |  | <p> -Kích thước Rộng x sâu x cao: 150 x 290 x 95 mm</p><p> -Trọng lượng: 0,8 kg&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-07 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
643 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động | RX Daytona plus (without ISE) | Furuno Electric Co. Ltd | Nhật Bản | Randox Laboratories Limited | Anh | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2487680000 | t | Cái | true | 2021-06-16 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(68, 84, 106);">Máy phân tích sinh hóa tự động</span></p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 máy chính</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Khay đựng bệnh phẩm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Khay đựng thuốc thử</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 bộ Cuvette </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Bộ cáp nối và dây nguồn</span></p><p><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 &nbsp;Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng</span></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-06-16 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-06-16
644 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Máy hút mũi cho bé | Co-clean Duck | Welbutech Co., Ltd | Hàn Quốc | Welbutech Co., Ltd | Hàn Quốc |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 750000 | t | Hộp | true | 2020-11-23 | 2022-12-31 | <ul><li class="ql-align-justify">Thiết kế nhỏ gọn với hình thú màu sắc dễ thương</li><li class="ql-align-justify">Sử dụng pin AA tiện dụng</li><li class="ql-align-justify">Máy vận hành êm ái và tiết kiệmpin .</li><li class="ql-align-justify"><br></li><li class="ql-align-justify">Hai đầu hút riêng bi</li><li class="ql-align-justify">ệt cho dịch nhầy và </li></ul><p>dịch mũi lỏng</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Dễ sử dụng, dễ vệ sinh.</li></ul> | <ul><li class="ql-align-justify">Áp lực phù hợp với niêm mạc mũi của bé</li><li class="ql-align-justify">Có phát nhạc</li><li class="ql-align-justify">Sử dụng pin AA tiện lợi, dễ thay thế</li><li class="ql-align-justify">An toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ</li><li class="ql-align-justify">Sản phẩm đạt chuẩn FDA Hoa Kỳ</li><li class="ql-align-justify">Công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc, an toàn cho trẻ</li><li class="ql-align-justify">Thiết kế hình thú dễ thương, gồm 2 phiên bản Duck và Bear</li><li class="ql-align-justify">Nhỏ gọn, dễ sử dụng và vệ sinh</li><li class="ql-align-justify">Bảng điều khiển nút nhấn tinh tế, đơn giản, dễ sử dụng</li><li class="ql-align-justify">Hai đầu hút riêng biệt cho dịch nhầy và dịch mũi lỏng</li><li class="ql-align-justify">Kẹp gắp bọc silicon tiện lợi</li></ul><p><br></p> |  | <p>Model:&nbsp;<strong>COBR 100</strong></p><p>Trọng lượng: 400G</p><p><br></p><p class="ql-align-justify">Loại sản phẩm: Máy hút mũi.</p><p class="ql-align-justify">Công dụng: Hút dịch mũi</p><p class="ql-align-justify">Công suất phun: 1ml/ phút hoặc cao hơn.</p><p class="ql-align-justify">Áp lực hút: 500mmHg +/- 20%.</p><p class="ql-align-justify">Dung tích ngăn chứa dịch mũi: 5ml.</p><p class="ql-align-justify">Thời gian hoạt động: &gt;=25 phút.</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất : Welbutech.</p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ : Hàn Quốc</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-23 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2021-06-23
645 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy đông máu | Máy phân tích đông máu bán tự động (1 kênh) | CoaDATA 501 | Helena Biosciences Europe | Anh | Helena Biosciences Europe | Anh | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | Anh | Nhóm 3 |  |  | 95999000 | t | Bộ | true | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Máy phân tích đông máu bán tự động CoaDATA 501</p><p class="ql-align-justify">- 1 kênh đo.</p><p class="ql-align-justify">- 4 vị trí ủ.</p><p class="ql-align-justify">- 4 Vị trí thuốc thử.</p><p>- Màn hình LCD 1dòng 8 ký tự.</p> | <p>- 01 Máy chính.</p><p class="ql-align-justify">- 01 Máy in nhiệt gắn bên ngoài: 01 cái.</p><p class="ql-align-justify">- 01 hộp (500 cái) Cuvette: 500 cái.</p><p class="ql-align-justify">- 02 cuộn giấy<strong> </strong>in nhiệt: 02 cuộn.</p><p>- 01 bộ Hóa chất đi kèm: PT, Aptt, Fbg.</p> |  | <p class="ql-align-justify">Máy phân tích đông máu bán tự động CoaDATA 501 gồm có: </p><p class="ql-align-justify">- 1 kênh đo.</p><p class="ql-align-justify">- 4 vị trí ủ.</p><p class="ql-align-justify">- 4 Vị trí thuốc thử.</p><p>- Màn hình LCD 1dòng 8 ký tự.</p><p>- Các thông số đo: PT,Aptt, Fibrinogen, Thrombin Time.</p><p>- Thể tích phản ứng tối thiểu/tối đa: 150ml/ 300ml.</p><p>- Giao diện: 1×RS232.</p><p>- Máy in nhiệt: Bên ngoài.</p><p>- Lưu trữ kết quả: Lên đến 7 xét nghiệm.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2021-05-17
646 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | OGCare mmol/L | OGCare mmol/L | Biochemical Systems International S.p.A | Italy | Biochemical Systems International S.p.A | Italy | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1450000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-20 | 2022-04-20 | <p>Thiết bị hỗ trợ kiểm tra đường huyết cá nhân OGCare được thiết kế phù hợp và tiện lợi cho người dùng có thể tự đo được nồng độ glucose trong máu tại nhà hoặc dành cho các chuyên viên y tế kiểm tra nhanh cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế, với mẫu máu được lấy từ đầu ngón tay, lòng bàn tay, cánh tay; không dùng mẫu máu được lấy từ động mạch; không sử dụng cho trẻ sơ sinh.</p> | <p>Hệ thống này gồm: 01 máy đo kèm pin; 01 bút gắn kim lấy máu</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | 2021-04-20 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | 2021-04-20
647 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy chụp X quang di động kỹ thuật số với tính năng tự động chẩn đoán | DR-XD 1000 | Fujifilm Techno Products Co. Ltd. | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 4900000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-22 | 2022-12-31 | <ul><li>Thiết bị mới 100%</li><li>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA</li><li>Nguồn điện sử dụng: 100~240 VAC, 50 Hz</li><li>Điều kiện môi trường làm việc:</li><li>Nhiệt độ tối đa: 30°C</li><li>Độ ẩm tối đa: 80%</li></ul> |  |  | <p>thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-22
648 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | OGCare mg/dL | OGCare mg/dL | Biochemical Systems International S.p.A | Italy | Biochemical Systems International S.p.A | Italy | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1450000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-20 | 2022-04-20 | <p>Thiết bị hỗ trợ kiểm tra đường huyết cá nhân OGCare được thiết kế phù hợp và tiện lợi cho người dùng có thể tự đo được nồng độ glucose trong máu tại nhà hoặc dành cho các chuyên viên y tế kiểm tra nhanh cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế, với mẫu máu được lấy từ đầu ngón tay, lòng bàn tay, cánh tay; không dùng mẫu máu được lấy từ động mạch; không sử dụng cho trẻ sơ sinh.</p> | <p>Hệ thống gồm: 01 máy đo kèm pin; 01 bút gắn kim lấy máu; 10 kim: túi đựng; HDSD; phiếu bảo hành</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | 2021-04-20 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | 2021-04-20
649 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Ống soi niệu quản | 70-8000 | Ackermann Instrumente GmbH | Đức | Ackermann Instrumente GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 320000000 | t | Chiếc | false | 2021-06-04 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">Ống soi niệu quản bể thận hướng nhìn 0 độ,</span></p> | <p><strong style="color: black;">Ống soi niệu quản bể thận</strong><span style="color: black;"> hướng nhìn 0 độ, đường kính vỏ cỡ 7.5-9-12 Fr, kênh dụng cụ cỡ 6.8 Fr dùng cho dụng cụ cỡ lên đến 5Fr chiều dài làm việc 425 mm</span></p> |  | <p><strong style="color: black;">Ống soi niệu quản bể thận </strong><span style="color: black;">hướng nhìn 0 độ, đường kính vỏ cỡ 7.5-9-12 Fr, kênh dụng cụ cỡ 6.8 Fr dùng cho dụng cụ cỡ lên đến 5Fr chiều dài làm việc 425 mm</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | 2021-06-04 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | 2021-06-04
650 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Máy hút mũi cho bé | Co-Clean Enfant (COE-200) | Welbutech Co., Ltd | Hàn Quốc | Welbutech Co., Ltd | Hàn Quốc |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 1290000 | t | Hộp | true | 2020-11-23 | 2022-12-31 | <p>- Máy hút mũi&nbsp;<strong>Welbutech Co-Clean Enfant COE-200</strong>&nbsp;sở hữu thêm thông số là màn hình hiển thị bằng LCD giúp người dùng dể dàng quan sát cũng như sử dụng an toàn và dể dàng hơn.</p><p>- Máy có khay để nước mũi riêng biệt, giúp bạn vệ sinh máy dể dàng và nhanh chóng sau khi hút mũi.</p><p>- Phụ kiện kèm theo máy hút mũi cho bé Welbutech Co-Clean Enfant COE-200 có hai đầu hút dịch kèm theo, với hai đầu này phù hợp cho từng kích thước và hình dạng mũi hoặc để hút dịch mũi lỏng và dịch mũi mềm. Ngoài ra máy còn có 1 kẹp gấp dị vật trong mũi cho bé.</p><p>- Ngoài ra đặc điểm nổi bật không kém là máy hút mũi Welbutech Co-Clean Enfant COE-200 được nghiên cứu, sản suất theo tiêu chuẩn và chất lượng của Hàn Quốc nên chất lượng và độ bền thì luôn luôn được bảo đảm nên bạn yên tâm sử dụng.</p> | <p><img src="https://okbuy.vn/upload/images/Thiet%20Bi%20Y%20Te/may%20xong%20hut%20mui/may-xong-hut-mui-Wb-Co-Clean-Enfant-COE-200-3.jpg" alt="Welbutech-Co-Clean-Enfant-COD-200"></p> |  | <p>- Công dụng: 2 trong 1</p><p class="ql-align-justify">- Model:&nbsp;<strong>COE-200</strong>, có tiếng nhạc thư giản cho bé khi hút mũi</p><p class="ql-align-justify">- Loại sản phẩm: hút mũi cho bé hoặc người lớn</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng trọn bộ: 300 g</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng máy chính: 160 g</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng thân máy: 150g (chưa bao gồm pin)</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn điện: DC 3V (2x1.5V Pin 2A)</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước: (D x R x C) 6 x 4 x 18cm</p><p class="ql-align-justify">- Công suất phun: 1ml/ phút hoặc cao hơn</p><p class="ql-align-justify">- Áp lực hút: 380mmHg +/- 15mmHg</p><p class="ql-align-justify">- Nhà sản xuất: Welbutech Co.,Ltd</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-23 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2021-06-23
651 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động cobas 6000 e 601 (thuộc hệ thống cobas 6000) | cobas e 601 | Hitachi High-Technologies Corporation | Nhật Bản | Roche Diagnostics GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 5355000000 | t | Hệ thống | false | 2021-02-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Máy xét nghiệm miễn dịch tự động cobas 6000 (e 601) với công suất 170 xét nghiệm miễn dịch/giờ, cung cấp những tính năng vượt trội về sự tiện lợi, hiệu năng và tự tin cho những phòng xét nghiệm có lượng mẫu miễn dịch vừa và lớn.</span></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Công nghệ độc quyền điện hoá phát quang ECL đem lại sự kết hợp độc đáo về độ nhạy phân tích cao, khoảng đo rộng và các xét nghiệm khẩn STAT 9 phút</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Danh mục xét nghiệm rộng với hơn 111 xét nghiệm miễn dịch thường quy và chuyên sâu của các nhóm xét nghiệm bệnh Alzheimer, thiếu máu, dấu ấn xương, tim mạch, bệnh nhiễm, dấu ấn viêm, ung thư, theo dõi thuốc điều trị thải ghép, sức khoẻ sinh sản, tuyến giáp,... đáp ứng đầy đủ nhu cầu của phòng xét nghiệm.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Thời gian phản ứng xét nghiệm nhanh, chỉ từ 9-27 phút tuỳ loại xét nghiệm giúp phòng xét nghiệm có thể trả kết quả xét nghiệm sớm cho lâm sàng và bệnh nhân.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Hộp thuốc thử cobas e mang lại sự tiện lợi tối đa trong thao tác với tiêu hao tối thiểu, thuốc thử dạng lỏng sẵn sàng sử dụng và thời gian ổn định thuốc thử trên máy lên đến 84 ngày.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">25 vị trí giữ lạnh hộp thuốc thử cobas e giúp thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cần thiết đồng thời giới hạn việc thay thuốc thử thường xuyên.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">150 mẫu có thể được nạp liên tục với cổng nạp mẫu khẩn STAT riêng biệt, giúp xử lý nhanh chóng mẫu cấp cứu.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Kim hút mẫu phát hiện được cục máu đông, đảm bảo kết quả đáng tin cậy mà không làm gián đoạn quy trình làm việc.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Sử dụng đầu côn và cóng phản ứng dùng 1 lần, loại bỏ nhiễm chéo.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Các chức năng bảo trì tự động, giúp kỹ thuật viên giảm bớt các thao tác thủ công.</span></li></ul> | <ol><li><span style="background-color: transparent;">Máy xét nghiệm miễn dịch và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Mô-đun nạp xuất mẫu Core Unit: 01 cái</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Máy tính điều khiển Control Unit kèm màn hình, bàn phím, con chuột: 01 bộ</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Mô-đun vận chuyển giá chứa mẫu e-connection: 01 cái</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Trạm kết nối dữ liệu cobas link: 01 cái</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Hoá chất chạy thử máy: 01 bộ</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Hệ thống lọc nước RO 50L/h: 01 hệ thống</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Bộ lưu điện UPS 6kVA: 01 bộ</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Máy in laser: 01 cái</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Bàn 65 x 60 x 160 cm: 01 cái</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Bảo hành: 12 tháng</span></li></ol> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-02-24 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
652 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập trẻ sơ sinh | MÁY THỞ HỒI SỨC TÍCH CỰC CAO CẤP VỚI GÓI PHẦN MỀM THÔNG KHÍ BẢO VỆ PHỔI | Elisa 600 | Löwenstein Medical Innovation GmbH & Co. KG | Đức | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 980000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | <p>Máy chính</p> <p>Xe đẩy máy đồng bộ</p> <p>Tay đỡ bộ dây thở</p> <p>Bộ dây dẫn khí Ôxy</p> <p>Bộ dây dẫn khí Nén</p> <p>Bộ dây thở bằng silicon, dùng nhiều lần</p> <p>Bộ làm ấm</p> <p>Buồng làm ẩm dùng nhiều lần</p> <p>Van thở ra dùng nhiều lần</p> <p>Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần</p> <p>Cảm biến ôxy từ tính vĩnh cửu tích hợp trong</p> <p>Phổi giả để kiểm tra máy</p> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV</p> |  | <p>&nbsp; &nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-04-08
653 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống PTNS 4K | 16-2092 | Ackermann Instrumente GmbH | Đức | Ackermann Instrumente GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 6000000000 | t | Hệ thống | false | 2021-04-14 | 2022-04-14 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi 4K</p> | <p>1.Hệ thống Camera, bao gồm Bộ xử lý hình ảnh, Đầu camera và khớp nối đầu camera</p><p>2.Nguồn sáng lạnh nội soi</p><p>3.Dây dẫn sáng</p><p>4.Màn hình hiển thị 4K</p><p>5.Máy bơm khí CO2</p><p>6.Dao mổ điện cao tần</p><p>7.Xe đẩy hệ thống</p><p>8.Bộ dụng cụ PTNS cơ bản</p> |  | <p>Công nghệ hình ảnh 4K</p><p>Nguồn sáng LED giúp tuổi thọ lên tới 40000 giờ</p><p>Nhiệt độ màu &gt;6500 độ K</p><p>Màn hình độ phân giải 4K</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | 2021-06-01 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | 2021-06-04
654 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm điện giải | Máy phân tích điện giải (Na+, K+, CL-, Ca++/Li) | Smart Lyte Plus | Diamond Diagnostics Inc | Mỹ | Diamond Diagnostics Inc | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 362953000 | t | Bộ | true | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích điện giải Smart Lyte Plus</p><p>- Số lượng điện cực: 5 vị trí (điện cực chọn lọc)</p><p>- Chạy cùng lúc được 4 ion: Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Ca<sup>++</sup>, Cl<sup>-</sup> hoặc, Li<sup>+</sup></p><p><span style="color: black;">- Thời gian đo</span> 28 giây/mẫu (512 mẫu/giờ)</p> | <p>- 01 Máy chính</p><p>- 01 Điện cực tham chiếu Reference</p><p>- 01Điện cực tham chiếu Reference Housing</p><p>- 01 Điện cực Na<sup>+</sup></p><p>- 01 Điện cực K<sup>+</sup></p><p>- 01Điện cực Cl<sup>-</sup></p><p>- 01Điện cực Ca<sup>++</sup></p><p>- 01 hộp Hóa chất điện giải</p><p>- 01 lọ nước rửa máy</p><p>- 01 lọ nước rửa điện cực</p><p>- 02 cuộn giấy in nhiệt&nbsp;</p> |  | <p class="ql-align-justify">Máy phân tích điện giải</p><p class="ql-align-justify">- Loại mẫu đo: Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương và nước tiểu.</p><p class="ql-align-justify">- Lượng mẫu đo: 95µl</p><p class="ql-align-justify">- <span style="color: black;">Thời gian đo</span> 28 giây/mẫu (512 mẫu/giờ)</p><p class="ql-align-justify">- Quản lý dữ liệu:</p><p class="ql-align-justify">- 10000 kết quả bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">- 10.000 Kết Quả QC mỗi mức.</p><p class="ql-align-justify">- Nhập dữ liệu: Bàn phím, bàn phím bên ngoài.</p><p class="ql-align-justify">- Máy quét mã vạch bên ngoài.</p><p class="ql-align-justify">- Hóa chất được chứa trong 1 hộp thuốc chuyên dùng cho máy.</p><p class="ql-align-justify">- Tất cả các chất thải cũng được chứa trong hộp thuốc trên, không thải ra môi trường bên ngoài, tránh gây ô nhiễm.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2021-05-17
655 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp 500V kèm ống nghe FT-801 | 500V + FT-801 | Tanaka Sangyo Co., Ltd. | Nhật Bản | Tanaka Sangyo Co., Ltd. | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 699000 | t | Bộ | false | 2021-04-14 | 2022-04-14 | <p><strong>Tên sản phẩm: Máy đo huyết áp loại tiêu chuẩn</strong></p><p><strong>Mã sản phẩm:&nbsp;No.500V </strong></p><p><strong>Nhãn hiệu: ALPK2 </strong></p><p><strong>Nhà sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản </strong></p><p><strong>Xuất xứ: Nhật</strong></p><p><strong>Chứng nhận: ISO 13485, EC TUV</strong></p> | <p><strong>Bộ sản phẩm tiêu chuẩn bao gồm: </strong></p><p>&nbsp;- 01 Túi hơi</p><p>-&nbsp;01 Đồng hồ đo</p><p>-&nbsp;01 Quả bóp bóng kèm van xả</p><p>-&nbsp;01 Túi đựng máy</p><p>Cách tự kiểm soát huyết áp của bản thân đặc biệt đối với những người có tiền sử bệnh huyết áp hay người già có nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp, cần phải có máy đo huyết áp tại nhà để tự kiểm soát sự tăng giảm bất ngờ của huyết áp, phòng tránh các nguy cơ tai biến do huyết áp gây ra như tai biến mạch máu não, đột quỵ, v.v…</p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật: </strong></p><p>•&nbsp;Nguyên lý: đo áp lực máu theo phương pháp đo gián tiếp</p><p>•&nbsp;Khoảngđo: từ 20 đến 300mmHg</p><p>•&nbsp;Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không</p><p>•&nbsp;Độ chính xác: +/- 3mmHg</p><p>•&nbsp;Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi bên trong, quả bóp bóng chuẩn có van điều chỉnh&nbsp;</p><p>•&nbsp;Trọng lượng: 430g</p><p>•&nbsp;Quy cách đóng gói: 50 cái/thùng, 0.065m khối, 23.0 kg</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | 2021-04-14 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | 2021-04-16
656 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm điện giải | Máy phân tích điện giải (Na+, K+, Ca++/CL-, Li) | Smart Lyte | Diamond Diagnostics Inc | Mỹ | Diamond Diagnostics Inc | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Bộ | true | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích điện giải Smart Lyte</p><p>- Số lượng điện cực: 5 vị trí (điện cực chọn lọc)</p><p>- Chạy cùng lúc được 3 ion: Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup> hoặc Ca<sup>++</sup>, Li<sup>+</sup></p> | <p>- 01 Máy chính</p><p>- 01 Điện cực tham chiếu Reference</p><p>- 01Điện cực tham chiếu Reference Housing</p><p>- 01 Điện cực Na</p><p>- 01 Điện cực K</p><p>- 01Điện cực Cl hoặc Ca, Li</p><p>- 01 hộp Hóa chất điện giải</p><p>- 01 lọ nước rữa máy</p><p>- 01 lọ nước rửa điện cực</p><p>- 02 cuộn giấy in nhiệt&nbsp;</p> |  | <p class="ql-align-justify">Máy phân tích điện giải Smart Lyte</p><p class="ql-align-justify">- Loại mẫu đo: Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương và nước tiểu.</p><p class="ql-align-justify">- Lượng mẫu đo: 95µl</p><p class="ql-align-justify">- Thời gian đo:</p><p> + 60 giây/mẫu (60 mẫu/giờ)</p><p> + 72 giây đo mẫu (50 mẫu/giờ)/in kết quả</p><p class="ql-align-justify">- Quản lý dữ liệu:</p><p class="ql-align-justify">- 1000 kết quả bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">- 500kết quả QC, 3 mức độ (Level1, Level 2, Level 3)</p><p class="ql-align-justify">- Nhập dữ liệu: Bàn phím, bàn phím bên ngoài.</p><p class="ql-align-justify">- Máy quét mã vạch bên ngoài.</p><p class="ql-align-justify">- Hóa chất được chứa trong 1 hộp thuốc chuyên dùng cho máy.</p><p>- Tất cả các chất thải cũng được chứa trong hộp thuốc trên, không thải ra môi trường bên ngoài, tránh gây ô nhiễm.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2021-05-17
657 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần hai nhánh ánh sáng lạnh 160.000 + 120.000 Lux kèm Camera. | Honey Lux LED 160RK/120RK | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 560000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-25 | 2022-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng cho phòng mổ, phòng khám.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ treo trần sử dụng công nghệ ánh sáng trắng lạnh – LED.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tạo ra ánh sáng đồng nhất qua nhiều lớp trường chiếu thông qua hệ thống thấu kính và gương phản xạ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ thân thiện với môi trường.&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tại bầu đèn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quang ≤ 1<sup>0</sup>C.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng không tạo bóng mờ nhờ hệ thống quang học bề mặt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu có thể điều chỉnh theo từng trường hợp phẫu thuật và tùy người sử dụng với 3 bước: 3800K, 4400K và 5100K</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím điều khiển dạng màng được đặt ở bên cạnh bầu đèn. Mỗi nhánh đèn có bộ điều khiển riêng. Có 05 phím điều khiển cường độ sáng, 03 phím điều khiển nhiệt độ màu, 01 phím chuyển chế độ nội soi (Endo), 01 phím tắt bật đèn. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 02 tay cầm chuyên dụng dùng để điều khiển ở mỗi bầu đèn chính, ngoài ra tay nắm tiệt trùng ở giữa cũng dùng để di chuyển bầu đèn và điều chỉnh độ hội tụ. Tay cầm ở giữa bầu đèn có thể tháo lắp và tiệt trùng dễ dàng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng cho mổ nội soi, đèn được điều chỉnh cường độ sáng sao cho đạt khoảng 5% tổng độ sáng của cả bầu đèn.</p> | <p><strong>Cấu hình kèm theo</strong>: </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân đèn chính gồm 02 nhánh đèn: 01 chiếc. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm tiệt trùng: 04 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn: 01 bộ. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn: 02 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (<em>Tiếng Anh + Tiếng Việt</em>): 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</p> |  | <p><strong><em>Thông số kỹ thuật cho các nhánh đèn chính</em></strong><em>:</em></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng: 160.000 Lux + 120.000</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 3.800K / 4.400K / 5.100K</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số màu: 96 (Ra)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính trường chiếu: 18~27 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu trường chiếu: 110 cm + </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh cường độ sáng: 20% ~ 100% (5 Bước)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 100VA +70VA</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn: 110~230VAC, 50/60Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng bóng LED chính: 3 bóng + 2 bóng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng bóng dùng cho chế độ nội soi: 9 bóng </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hoạt động: -40<sup>o</sup>C – 70<sup>o</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm: 10% - 100%</p> |  |  |  |  | bảo hành 24 tháng | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-25 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-25
658 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập trẻ sơ sinh | MÁY THỞ HỒI SỨC TÍCH CỰC CAO CẤP TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ CẮT LỚP TRỞ KHÁNG PHỔI | Elisa 800 VIT | Löwenstein Medical Innovation GmbH & Co. KG | Đức | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> | <p>Máy chính</p> <p>Xe đẩy máy đồng bộ</p> <p>Tay đỡ bộ dây thở</p> <p>Bộ dây dẫn khí Ôxy</p> <p>Bộ dây dẫn khí Nén</p> <p>Bộ dây thở bằng silicon, dùng nhiều lần</p> <p>Bộ làm ấm</p> <p>Buồng làm ẩm dùng nhiều lần</p> <p>Van thở ra dùng nhiều lần</p> <p>Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần</p> <p>Cảm biến ôxy từ tính vĩnh cửu tích hợp trong</p> <p>Phổi giả để kiểm tra máy</p> <p>Bộ đai đo chức năng cắt lớp trở kháng phổi</p> <p>Gel tiếp xúc để đo chức năng cắt lớp trở kháng phổi</p> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-04-08
659 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy xét nghiệm sinh hoá tự động có ISE cobas 6000 c 501 (thuộc hệ thống cobas 6000) | cobas c 501 | Hitachi High-Technologies Corporation | Nhật Bản | Roche Diagnostics GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 4335000000 | t | Hệ thống | false | 2021-02-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Máy xét nghiệm sinh hoá tự động có ISE cobas 6000 (c 501) với công suất 1000 xét nghiệm/giờ (bao gồm xét nghiệm sinh hoá và xét nghiệm điện giải), cung cấp những tính năng vượt trội về sự tiện lợi, hiệu năng và tự tin cho những phòng xét nghiệm có lượng mẫu sinh hoá vừa và lớn.</span></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Danh mục xét nghiệm rộng với hơn 120 xét nghiệm sinh hoá thường quy, protein đặc hiệu, độc chất &amp; chất gây nghiện (DAT), thuốc theo dõi điều trị (TDM) và HbA1c máu toàn phần đáp ứng đầy đủ nhu cầu của phòng xét nghiệm.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Thời gian phản ứng xét nghiệm nhanh, chỉ từ 3-10 phút tuỳ loại xét nghiệm giúp phòng xét nghiệm có thể trả kết quả xét nghiệm sớm cho lâm sàng và bệnh nhân.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Hộp thuốc thử cobas c mang lại sự tiện lợi tối đa trong thao tác với tiêu hao tối thiểu, thuốc thử dạng lỏng sẵn sàng sử dụng và thời gian ổn định thuốc thử trên máy lên đến 84 ngày.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">60 vị trí giữ lạnh hộp thuốc thử cobas c và 3 vị trí cho xét nghiệm điện giải giúp thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cần thiết đồng thời giới hạn việc thay thuốc thử thường xuyên.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">150 mẫu có thể được nạp liên tục với cổng nạp mẫu khẩn STAT riêng biệt, giúp xử lý nhanh chóng mẫu cấp cứu.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Kim hút mẫu phát hiện được cục máu đông, đảm bảo kết quả đáng tin cậy mà không làm gián đoạn quy trình làm việc.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Chỉ số huyết thanh cho từng xét nghiệm giúp đảm bảo toàn vẹn kết quả mà không phải kiểm tra thủ công.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">160 cóng đo dùng nhiều lần với công nghệ độc quyền trộn phản ứng bằng sóng siêu âm, loại bỏ nhiễm chéo.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Các chức năng bảo trì tự động, giúp kỹ thuật viên giảm bớt các thao tác thủ công.</span></li></ul> | <ol><li><span style="background-color: transparent;">Máy xét nghiệm sinh hoá và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Mô-đun nạp xuất mẫu Core Unit: 01 cái</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Máy tính điều khiển Control Unit kèm màn hình, bàn phím, con chuột: 01 bộ</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Trạm kết nối dữ liệu cobas link: 01 cái</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Hoá chất chạy thử máy: 01 bộ</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Hệ thống lọc nước RO 50L/h: 01 hệ thống</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Bộ lưu điện UPS 6kVA: 01 bộ</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Máy in laser: 01 cái</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Bàn 65 x 60 x 160 cm: 01 cái</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></li><li><span style="background-color: transparent;">Bảo hành: 12 tháng</span></li></ol><p><br></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-02-24 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
660 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp lấy dị vật mũi cho người lớn | 441-504 | Elcon Medical Instruments GmbH | Đức | Elcon Medical Instruments GmbH | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm 3 |  |  | 2688200 | t | Cái | true | 2021-04-20 | 2022-04-20 | <p><span style="color: black;">Thiết bị mới</span></p><p><span style="color: black;">Đạt tiêu chuẩn ISO, CE</span></p> | <p> <strong>a-Cấu hình cung cấp: </strong></p><p> - Kẹp lấy dị vật mũi người lớn: 01 cái&nbsp;(mã <span style="color: red;">441-504</span>)</p><p> </p> |  | <p> <strong>b-Thông số:</strong></p><p> - Chiều dài tổng thể: 200mm</p><p> - Chiều dài làm việc: 110mm</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-20 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-23
661 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy điện di | Máy điện di ngang | Máy điện di tự động | SPIFE TOUCH | Helena Laboratories | Mỹ | Helena Laboratories | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2205000000 | t | Cái | true | 2020-12-07 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">- SPIFE TOUCH là thiết bị điên di tự động, theo phương pháp điện di nằm ngang, cho kết quả trên miếng Agaros Gel, tự động từ việc lấy mẫu cho tới kết quả cuối cùng ở dạng vết nhìn thấy được trên gel.</p><p class="ql-align-justify">- Thiết bị nhỏ gọn, tốc độ nhanh, tiết kiệm hóa chất: Thiết bị được tinh giản nhỏ gọn hơn, nhanh hơn và tiết kiệm các dung dịch sử dụng hơn 30% (so với phiên bản trước đó - SPIFE 3000).</p><p class="ql-align-justify">- Có khả năng phân tích đa dạng, nhiều test có thể thực hiện trên máy: Protein (cho cả các loại mẫu: huyết thanh, nước tiểu, các loại dịch), Immunofixation (cho cả các loại mẫu: huyết thanh, nước tiểu, các loại dịch), Hemoglobin IEF, Cholesterol, Lipoprotein, men LD, men CK, Alk Phosphat.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify">+ Máy chính: 01 bộ;</p><p class="ql-align-justify">+ Máy scan: 01 cái;</p><p class="ql-align-justify">+ Bộ máy vi tính đã cài đặt phần mềm đọc điện di: 01 bộ;</p><p class="ql-align-justify">+ Máy in màu: 01 cái;</p><p>+ Bộ hóa chất đi kèm vận hành máy: 01 bộ.</p> |  | <p class="ql-align-justify">- SPIFE TOUCH là thiết bị điên di tự động, theo phương pháp điện di nằm ngang, cho kết quả trên miếng Agaros Gel, tự động từ việc lấy mẫu cho tới kết quả cuối cùng ở dạng vết nhìn thấy được trên gel.</p><p class="ql-align-justify">- Thiết bị nhỏ gọn, tốc độ nhanh, tiết kiệm hóa chất: Thiết bị được tinh giản nhỏ gọn hơn, nhanh hơn và tiết kiệm các dung dịch sử dụng hơn 30% (so với phiên bản trước đó - SPIFE 3000).</p><p class="ql-align-justify">- Máy gồm 2 bộ phận: Buồng điện di (Separator unit) và buồng nhuộm làm khô (Stainer unit) - có thể làm việc độc lập và liên tục. Điều đó mang lại sự liên tục và rút ngắn thời gian khi thực hiện trên số lượng bệnh lớn và nhiều đợt bệnh liên tiếp.</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình cảm ứng - Linh hoạt: Giao diện dễ dàng sử dụng, dễ chọn test thực hiện và thiết lập các tùy chỉnh.</p><p class="ql-align-justify">- Bộ phận lấy mẫu và cấp mẫu cho gel chính xác: Có thể cấp tới 100 mẫu cùng lúc trên agarose gel được thực hiện chính xác. Dụng cụ lấy mẫu loại mới cho phép việc lấy mẫu nhanh, sạch sẽ và chính xác.</p><p class="ql-align-justify">- Có khả năng phân tích đa dạng, nhiều test có thể thực hiện trên máy: Protein (cho cả các loại mẫu: huyết thanh, nước tiểu, các loại dịch), Immunofixation (cho cả các loại mẫu: huyết thanh, nước tiểu, các loại dịch), Hemoglobin IEF, Cholesterol, Lipoprotein, men LD, men CK, Alk Phosphat…</p><p><br></p><p><strong><em>Phần mềm đọc kết quả điện di:</em></strong></p><p><em>- Dễ </em>sử dụng: Với màn hình Touch screen, trên nền window Microsoft quen thuộc, thân thiện và dễ sử dụng.</p><p>- Tối ưu về hình ảnh, gửi kết quả và xử lý từ xa từ các chuyên gia.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-07 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2021-05-17
662 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3CCD | 16-2018 | Ackermann Instrumente GmbH | Đức | Ackermann Instrumente GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3800000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-04 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3CCD</p> | <p><strong>Cấu hình bao gồm:</strong></p><p><span style="color: black;">Bộ xử lý hình ảnh: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">Đầu camera: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">Khớp nối đầu camera: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">Nguồn sáng lạnh nội soi: </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">01 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">Dây dẫn sáng: </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">01 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">Màn hình hiển thị: </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">01 chiếc</span></p><p>Máy bơm khí CO2: <span style="color: rgb(0, 0, 0);">01 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">Dao mổ điện cao tần: </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">01 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">Xe đẩy chuyên dụng: </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">01 chiếc</span></p><p>Bộ dụng cụ chi tiết: 01 bộ</p> |  | <p><strong>Tính năng:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống camera 3 chip CCD, kích thước chip 1/3 inch</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải Full HD 1080 pixels.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tỷ lệ khung hình 16:9 </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ quét liên tục</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phóng đại kỹ thuật số 2.5x</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng dừng hình hoặc hiển thị hình ảnh gương</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có menu theo ứng dụng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ xử lý kỹ thuật số 3x9 bit.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động cân bằng trắng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 5 ngôn ngữ (Đức,Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh màu tự động hoặc thủ công.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn trập điện tử có thể điều chỉnh khu vực cửa trập.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 3 mức độ giảm nhiễu kỹ thuật số: Thấp/ trung bình/cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu camera có 3 phím chức năng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động ghi nhớ cài đặt cuối cùng</p><p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ nhạy: 0,1 lux</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tỷ lệ nhiễu: 85db</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn trập điện tử: 1/50 đến 1/100 000 sec</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động điều chỉnh độ phơi sáng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động cân bằng trắng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có tăng cường chất lượng video</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu ra video:<strong><em> </em></strong>1xRGB (HD15),1xS-Video (Y/C), 1x Composite(BNC), 2x HD-SDI (BNC)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | 2021-06-04 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | 2021-06-04
663 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân (version L159) | ICARD L | Przedsiebiorstwo Elektroniki Profesjonalnej IGEL Jerzy Kowalinski | Ba Lan | Przedsiebiorstwo Elektroniki Profesjonalnej IGEL Jerzy Kowalinski | Ba Lan |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | Ba Lan | Nhóm null |  |  | 160000000 | t | Bộ | true | 2021-03-23 | 2022-12-30 | <p><strong>Thông tin chung</strong></p><p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng:&nbsp;ISO13485, CE</p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính : 01 cái</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp ECG 3 đạo trình:&nbsp;01 cái</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực ECG dùng 1 lần: 50 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến đo SPO2: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp người lớn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp trẻ em: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nối bao đo huyết áp: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đo huyết áp xâm lấn: 01 bộ</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></p> |  | <p><strong>Chức năng đo</strong></p><p><strong><em>*Kênh ECG:</em></strong></p><p>&nbsp;-Số kênh:</p><p>+ với cáp ba đạo trình:&nbsp;1 hoặc 2 (tầng)</p><p>&nbsp;-Trở kháng đầu vào: &gt; 100 MΩ</p><p>&nbsp;-Biên độ đầu vào tối đa:&nbsp;10 mV</p><p>&nbsp;-Điện thế đầu vào tối đa:&nbsp;± 300 mV</p><p>-&nbsp;Tốc độ lấy mẫu:&nbsp;1000 Hz</p><p>-&nbsp;Độ phân giải:&nbsp;16 bit</p><p>&nbsp;-Đo nhịp tim:&nbsp;15÷ 300 [1 / phút]</p><p>+ độ chính xác của phép đo:&nbsp;± 2 [1 / phút]</p><p>-Chức năng phân tích:&nbsp;Phân tích rối loạn nhịp tim (15 loại)</p><p>&nbsp;&nbsp;+ Mức ST</p><p>&nbsp;&nbsp;+ đánh dấu / loại bỏ xung nhịp</p><p><strong><em>*Hô hấp:</em></strong></p><p>-Đo nhịp thở:&nbsp;2 ÷ 120 [1 / phút]</p><p>+ độ chính xác của phép đo:&nbsp;± 2 [1 / phút]</p><p>-Giá trị điện trở cơ sở:&nbsp;500 ÷&nbsp;2000 Ω</p><p>-Giá trị điện trở thay đổi:&nbsp;0,2 ÷3Ω</p><p><strong><em>*SpO2</em></strong></p><p>-Phạm vi đo SpO2:&nbsp;0÷ 100 [%]</p><p>+ độ chính xác của phép đo:&nbsp;± 2 [%] cho kết quả 75÷ 100 [%]</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;± 3 [%] cho kết quả 50 ÷74 [%]</p><p>-Phạm vi đo tốc độ xung:&nbsp;25÷ 250 [1 / phút]</p><p>+ độ chính xác của phép đo:&nbsp;± 2 [1 / phút]</p><p>-Phạm vi đo chỉ số dịch truyền:&nbsp;0 ÷20</p><p>+ độ phân giải:&nbsp;0,01</p><p><strong><em>*Kênh NIBP:</em></strong></p><p>&nbsp;-Phương pháp đo:&nbsp;Dao động</p><p>&nbsp;-Phạm vi đo huyết áp:</p><p>+ SYS:&nbsp;40 ÷270 [mmHg]</p><p>+ DIA:&nbsp;10 ÷235 [mmHg]</p><p>+MEAN:&nbsp;20 ÷210 [mmHg]</p><p>&nbsp;-Độ chính xác của kết quả đo:</p><p>+ lỗi trung bình:&nbsp;&lt;± 5 [mmHg]</p><p>+ độ lệch chuẩn:&nbsp;&lt;8 [mmHg]</p><p>&nbsp;-Áp lực trong dải quấn:</p><p>+ độ chính xác của phép đo:&nbsp;± 3 [mmHg]</p><p>+ độ phân giải:&nbsp;1 [mmHg]</p><p>+ đặt áp suất ban đầu:&nbsp;tự động</p><p>&nbsp;-thời gian đo:&nbsp;30 giây thông thường,&nbsp;Tối đa 180 giây</p><p><strong><em>*Kênh IBP:</em></strong></p><p>&nbsp;- Số lượng kênh:&nbsp;2</p><p><br></p> | <p>Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.</p><p>- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.</p><p>- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.</p><p>- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)</p><p>- Cung cấp CO, CQ</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-03-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-03-23
664 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp lấy dị vật mũi cho trẻ em | 441-502 | Elcon Medical Instruments GmbH | Đức | Elcon Medical Instruments GmbH | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm 3 |  |  | 2636850 | t | Cái | true | 2021-04-20 | 2022-04-20 | <p class="ql-align-center"><span style="color: black;">Thiết bị mới</span></p><p class="ql-align-center"><span style="color: black;">Đạt tiêu chuẩn ISO, CE</span></p> | <p> <strong>a-Cấu hình cung cấp: </strong></p><p> - Kẹp lấy dị vật mũi trẻ em: 01 cái&nbsp;(mã <span style="color: red;">441-502</span>)&nbsp;</p><p> </p> |  | <p> <strong>b-Thông số:</strong></p><p> - Chiều dài tổng thể: 165mm</p><p> - Chiều dài làm việc: 90mm</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-20 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-23
665 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | cobas h 232 Kit (scanner) | cobas h 232 Kit (scanner) | Roche Diagnostics GmbH | Đức | Roche Diagnostics GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 75750000 | t | Hộp | false | 2021-01-07 | 2021-12-31 | <p>- Các chỉ số xét nghiệm : Troponin T, NT-proBNP, d-dimer, Myoglobin, CK-MB</p><p>- Thẻ xét nghiệm :</p><p>• Sử dụng máu toàn phần</p><p>• Dung tích mẫu : 150µl</p><p>• Thời gian đọc : 12 phút/test đối với test Troponin T, CK-MB, NT-proBNP và 8 phút/test đối với test Myoglobin, D-dimer</p> | <p> - 01 Máy chính</p><p> - 01 pin rời</p><p> - 01 dây sạc pin</p> |  | <p> -Kích thước: 244x105x51mm</p><p> -Trọng lượng: 526g (Bao gồm cả pin và scanner)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-01-07 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
666 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động | RX Monaco | Dirui Industrial Co., Ltd | Trung Quốc | Randox Laboratories Limited | Anh | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 3 |  |  | 1573120000 | t | Cái | true | 2021-06-16 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(68, 84, 106);">Máy phân tích sinh hóa tự động</span></p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 máy chính</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Khay đựng bệnh phẩm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Khay đựng thuốc thử</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 bộ Cuvette </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Bộ cáp nối và dây nguồn</span></p><p><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 &nbsp;Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng</span></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-06-16 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-06-16
667 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang răng | Cảm biến nhận tia Xquang/ Sensor | XIOS XG Supreme | Sirona Dental Systems GmbH | Đức | Sirona Dental Systems GmbH | Đức |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 300000000 | t | Cái | false | 2021-05-13 | 2021-10-30 | <p>Cảm biến nhận tia Xquang</p> | <p>Overall dimensions - Size 0&nbsp;23.6 x 32 x 7.5 mm</p><p>Overall dimensions - Size 125.4 x 38.3 x 7.5 mm</p><p>Overall dimensions - Size 231.2 x 43 x 7.5 mm</p><p>Physical pixel size - 15&nbsp;μm</p><p>Theoretical resolution - 33.3 Lp/mm</p><p>Measured resolution - 28 Lp/mm</p><p>Sensor cable lenght - Up to max. 2.7m</p><p><strong>USB Module&nbsp;</strong></p><p>USP port : USB 2</p><p>Power supply : via USB port</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(83, 88, 91); background-color: rgb(238, 238, 238);">WiFi</strong></p><p>Công nghệ: IEEE 802.11b/</p> |  | <p>Overall dimensions - Size 0&nbsp;23.6 x 32 x 7.5 mm</p><p>Overall dimensions - Size 125.4 x 38.3 x 7.5 mm</p><p>Overall dimensions - Size 231.2 x 43 x 7.5 mm</p><p>Physical pixel size - 15&nbsp;μm</p><p>Theoretical resolution - 33.3 Lp/mm</p><p>Measured resolution - 28 Lp/mm</p><p>Sensor cable lenght - Up to max. 2.7m</p><p><strong>USB Module&nbsp;</strong></p><p>USP port : USB 2</p><p>Power supply : via USB port</p><p><br></p><p><strong style="background-color: rgb(238, 238, 238); color: rgb(83, 88, 91);">WiFi</strong></p><p>Công nghệ: IEEE 802.11b/</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-04-20 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-05-13
668 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy điện di | Máy điện di mao quản | Máy điện di Protein mao quản tự động - Sử dụng phần mềm Platinum | V8 NEXUS | Helena Laboratories | Mỹ | Helena Laboratories | Mỹ | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 3000000000 | t | Cái | true | 2020-12-07 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">- Máy điện di protein mao quản hoàn toàn tự động với 8 kênh đo, kỹ thuật thông minh, thực hiện đa chức năng điện di trên 8 kênh đo mao quản.</p><p class="ql-align-justify">- Sử dụng phần mềm Platinum thông minh chẩn đoán, xử trí kết quả nhanh, chính xác cho nhiều loại điện di, chuyên biệt cho điện di Protein, <span style="color: rgb(33, 30, 30);">immunodisplacement </span></p><p class="ql-align-justify">- Có khả năng gọi lại các mẫu bất thường.</p><p class="ql-align-justify">- Thiết kế đặc biệt cho việc quản lý, phân tích và giải thích các kết quả thử nghiệm lâm sàng một cách đơn giản, chính xác và hiệu quả nhất có thể.</p><p class="ql-align-justify">- Có thể quản lý kết quả đối với điện di gel với sự kết hợp phần mềm QuickScan Touch nếu kết hợp với máy điện di gel, hợp nhất được kết quả bệnh nhân thành một cổng thông tin cho việc giải thích kết quả, theo dõi và truy cập dữ liệu.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p>- Chức năng giao tiếp 2 chiều với mạng máy quản lý.</p> | <p class="ql-align-justify">- 01 Máy chính;</p><p class="ql-align-justify">- 01 Bộ vi tính đã cài đặt phần mềm platinum kết nối máy chính xử trí và cho kết quả điện di;</p><p class="ql-align-justify">- 01 Máy in màu;</p><p class="ql-align-justify">- 01 Bộ hóa chất điện di protein đi kèm để vận hành máy;</p><p>- 01 Bộ lưu điện.</p> |  | <p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-07 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2021-05-17
669 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | Giường bệnh nhân 1 tay quay | NKM-B01 | Hengshui Hengzekang Medical Equipment Co., Ltd | Trung Quốc | Hengshui Hengzekang Medical Equipment Co., Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Thiết Bị Y Tế Vĩnh Phát |  | Nhóm null |  |  | 10500000 | t | Bộ | false | 2021-05-06 | 2021-12-31 | <p>Giường bệnh nhân 1 tay quay</p><p>Model: NKM-B01</p><p>Xuất xứ: Trung Quốc</p><p><br></p><p><strong>Chất liệu:</strong></p><p><br></p><p>- Mặt giường bằng thép tấm sơn tĩnh điện</p><p>- Khung giường làm bắng sắt hộp sơn tĩnh điện</p><p>- Tấm chắn đầu/đuôi giường làm bằng nhựa ABS</p><p>- Lan can làm bằng nhôm và nhựa ABS</p><p><br></p><p><strong>Chức năng:</strong></p><p><br></p><p>- Phương thức chuyển động bằng 1 tay quay, xếp gọn dưới đuôi giường</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Nâng hạ đầu từ 0~80°</p><p>- Tấm chắn đầu/đuôi giường có thể tháo rời</p><p>- Lan can có thể gập lên/xuống được</p><p>- Bánh xe kích thước 12 cm, có khóa 4 bánh xe</p><p>- Có cây treo truyền dịch đi kèm</p><p>- Nệm dày 7cm nửa mút nửa sơ dừa bọc vải</p><p><br></p><p><em>Model</em></p><p><span style="color: black;">NKM-B01</span></p><p><em style="color: black;">Kích thước</em></p><p><span style="color: black;">2080*960*470mm</span></p><p><em style="color: black;">Trọng lượng</em></p><p><span style="color: black;">50-80&nbsp;KG</span></p><p><em style="color: black;">Tải trọng</em></p><p><span style="color: black;">≤250kg</span></p><p><em style="color: black;">Nâng lưng (đầu)</em></p><p><span style="color: black;">0~80°</span></p><p><em style="color: black;">Kích thước đóng gói</em></p><p><span style="color: black;">202*92*18cm</span></p> | <p>Giường bệnh nhân 1 tay quay</p><p>Model: NKM-B01</p><p>Xuất xứ: Trung Quốc</p><p><br></p> |  | <p> <em>Model</em></p><p> <span style="color: black;">NKM-B01</span></p><p> <em style="color: black;">Kích thước</em></p><p> <span style="color: black;">2080*960*470mm</span></p><p> <em style="color: black;">Trọng lượng</em></p><p> <span style="color: black;">50-80&nbsp;KG</span></p><p> <em style="color: black;">Tải trọng</em></p><p> <span style="color: black;">≤250kg</span></p><p> <em style="color: black;">Nâng lưng (đầu)</em></p><p> <span style="color: black;">0~80°</span></p><p> <em style="color: black;">Kích thước đóng gói</em></p><p> <span style="color: black;">202*92*18cm</span></p><p> </p> | <p>Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 03 năm sau khi hết hạn bảo hành.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cung cấp CO, CQ</p> |  |  |  |  | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Thiết Bị Y Tế Vĩnh Phát | 2021-05-06 | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Thiết Bị Y Tế Vĩnh Phát | 2021-05-06
670 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần hai nhánh ánh sáng lạnh 160.000 + 160.000 Lux kèm Camera. | Honey Lux LED 160RK/160RK | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 600000000 | f | Chiếc | true | 2021-05-25 | 2022-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng cho phòng mổ, phòng khám.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ treo trần sử dụng công nghệ ánh sáng trắng lạnh – LED.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tạo ra ánh sáng đồng nhất qua nhiều lớp trường chiếu thông qua hệ thống thấu kính và gương phản xạ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ thân thiện với môi trường. &nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tại bầu đèn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quang ≤ 1<sup>0</sup>C.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng không tạo bóng mờ nhờ hệ thống quang học bề mặt.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu có thể điều chỉnh theo từng trường hợp phẫu thuật và tùy người sử dụng với 3 bước: 3800K, 4400K và 5100K</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím điều khiển dạng màng được đặt ở bên cạnh bầu đèn. Có 05 phím điều khiển cường độ sáng, 03 phím điều khiển nhiệt độ màu, 01 phím chuyển chế độ nội soi (Endo), 01 phím tắt bật đèn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 02 tay cầm chuyên dụng dùng để điều khiển bầu đèn, ngoài ra tay nắm tiệt trùng ở giữa cũng dùng để di chuyển bầu đèn và điều chỉnh độ hội tụ và di chuyển bầu đèn đến bât kỳ vị trí nào. Tay cầm ở giữa bầu đèn có thể tháo lắp và tiệt trùng dễ dàng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng cho mổ nội soi, đèn được điều chỉnh cường độ sáng sao cho đạt khoảng 5% tổng độ sáng của cả bầu đèn.</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"><strong><u>Cấu hình kèm theo</u></strong><u>: </u></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân đèn chính gồm 02 nhánh đèn: 01 chiếc. </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm tiệt trùng: 04 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn: 01 bộ. </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn: 02 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ. </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (<em>Tiếng Anh + Tiếng Việt</em>): 01 bộ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong><em>Thông số kỹ thuật mỗi nhánh đèn:</em></strong></p><p class="ql-align-justify"><strong><em>Nhánh 1:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng: 160.000 Lux </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 3.800K / 4.400K / 5.100K</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số màu: 96 (Ra)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính trường chiếu: 18~27 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu trường chiếu: 110 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh cường độ sáng: 20% ~ 100% (5 Bước)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 100VA </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn: 110~230VAC, 50/60Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng bóng LED chính: 3 bóng </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng bóng dùng cho chế độ nội soi: 9 bóng + 9 bóng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hoạt động: -40<sup>o</sup>C – 70<sup>o</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm: 10% - 100%</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-25 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-25
671 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Xquang di động POX100 BT | POX-100BT | Xcovery Co., Ltd. | Hàn Quốc | Xcovery Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công Ty TNHH Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Ánh Linh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 495000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2021-04-26 | <p>Là hệ thống X-Quang di động LINH HOẠT sử dụng các vị trí, tối ưu hiệu suât sử dụng. Thiết kế tinh gọn cho phép người dùng di chuyển không hạn chế tới mọi không gian như phòng cấp cứu, phòng mổ,....</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Ánh Linh | 2020-10-26 | Công Ty TNHH Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Ánh Linh | 2020-11-11
672 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Ghế cho người nhà bệnh nhân | DBEC102 | Zhangjiagang Medycon Machinery Co., Ltd. | Trung Quốc | Zhangjiagang Medycon Machinery Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 10200000 | f | Cái | true | 2021-05-17 | 2021-12-31 | <p>Ghế dành cho người nhà bệnh nhân</p> | <p>+ Thân ghế chính: 01 cái</p> |  | <p>+ Ghế làm bằng chất liệu thép phủ sơn kết hợp với nhôm</p><p>+ Ghé có thể co duỗi được</p><p>+ Tư thế lưng: 0-85 độ</p><p>+ Tải trọng khoảng 180kg</p><p>+ Kích thước: 2060x650x450</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-17 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-17
673 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy tán sỏi | Máy tán sỏi tiết niệu | Máy tán sỏi Laser | Multipulse Ho | Hyper Photonics S.r.l | Italy | Asclepion Laser Technologies GmbH | Đức |  | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Y Tế NMC |  | Nhóm null |  |  | 2800000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p>Máy tán sỏi laser MultiPulse Ho được chỉ định sử dụng cho phẫu thuật mổ mở, mổ nội soi với các tính năng cắt, đốt, bốc hơi với các mô mềm và mô cứng trong các chuyên khoa bao gồm:</p><p>&nbsp;+ Nội soi khớp</p><p>&nbsp;+ Tán sỏi tiết niệu</p><p>&nbsp;+ Phụ khoa</p><p>&nbsp;+ Tiêu hóa</p><p>&nbsp;+ Tai mũi họng</p><p>&nbsp;+ Phẫu thuật ngoại chung</p> | <ol><li> Máy tán sỏi laser </li><li> Bàn đạp chân</li><li> Kính bảo vệ an toàn sóng laser</li><li> Dây dẫn laser </li><li> Bộ dụng cụ cắt dây dẫn laser</li><li> Xe đẩy máy </li></ol><p> </p> |  | <p>Nguồn phát laser: Ho:YAG </p><p>Công suất tối đa: 35W</p><p>Điều khiển bằng màn hình cảm ứng, kích thước 7 inch</p><p>Có 3 chế độ sử dụng sẵn có trên màn hình khi khởi động máy </p><p>+ Hóa bụi sỏi (Dusting)</p><p>+ Phân mảnh sỏi (Fragmentation)</p><p>+ Phẫu thuật (Surgery)</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Y Tế NMC | 2021-04-20 | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Y Tế NMC | 2021-04-20
674 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 3 Tesla | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 3,0 Tesla công nghệ số hóa hoàn toàn tại cuộn thu | Ingenia 3.0T CX | Philips Medical Systems Nederland B.V. | Hà Lan | Philips Medical Systems Nederland B.V. | Hà Lan | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Hà Lan | Nhóm 1 |  |  | 59000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-20 | 2021-06-30 | <p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;">Ingenia 3.0T CX </strong><span style="color: black;">là hệ thống kênh độc lập do được trang bị công nghệ số hóa kỹ thuật số hoàn toàn </span><strong style="color: black;">dStream</strong><span style="color: black;">, số lượng kênh thu độc lập được xác định bởi cuộn thu chứ không bị giới hạn bởi hệ thống</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Hệ thống RF cao cấp với công nghệ</span><strong style="color: black;"> 4D Multi-Transmit RF </strong><span style="color: black;">tăng cường độ đồng nhất hình ảnh</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Công nghệ thu hình </span><strong style="color: black;">Compressed SENSE</strong><span style="color: black;"> giúp giảm 50% thời gian chụp với chất lượng hình ảnh tương đương.</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Sử dụng </span><strong style="color: black;">trí tuệ nhân tạo</strong><span style="color: black;"> giúp đơn giản hóa, tự động hóa và giảm thao tác trong quá trình chụp</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Công nghệ giảm ồn ứng dụng được trên tất cả các chuỗi xung </span></p><p><span style="color: black;">Tích hợp các phần mềm đáp ứng đầy đủ cho thăm khám từ đầu đến chân, ứng dụng cho thần kinh, toàn thân, cơ xương khớp, tim mạch, ung thư, nhi khoa, ….</span></p> | <p><span style="color: black;">Cấu hình hệ thống gồm :</span></p><p><span style="color: black;">- Khối từ (Magnet) tích hợp hệ thống chênh từ (Gradient) và bộ thu phát sóng RF: 01 HT</span></p><p><span style="color: black;">- Bàn bệnh nhân: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Các cuộn thu nhận (Đầu/cổ/ cột sống tích hợp tại bàn; thân; gối; vai; bàn chân/mắt cá chân; các khớp nhỏ): 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Gói phần mềm đáp ứng đầy đủ cho lập kế hoạch, chụp, xử lý, xem và quản lý bệnh nhân cho các tổ chức Não, đầu/cổ và Cột sống, các Chi và Khớp, Toàn thân, Ung bướu, Tim, Mạch: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Phần mềm và ứng dụng nâng cao : 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Trạm điều khiển, tái tạo và xử lý ảnh: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Trạm làm việc độc lập chuyên dụng với các gói phần mềm đi kèm: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Bộ làm lạnh cho khối từ : 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Các phụ kiện phụ trợ khác (Tủ để cuộn thu, cáng đẩy bệnh nhân không nhiễm từ, bình cứu hỏa, máy rò kim loại, bàn ghế): 01 bộ</span></p> |  | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-20 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-03-16
675 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy X quang di động Kỹ thuật số | Ultra 200 | ECORAY CO. LTD. | Hàn Quốc | ECORAY CO. LTD. | Hàn Quốc | ["2020","2019","2021"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 2435000000 | t | Cái | true | 2020-10-21 | 2021-10-31 | <p><strong>Máy X-quang di động kỹ thuật số (300mA)</strong></p> <p>Model: <strong>ULTRA 200</strong></p> <p>Hãng sản xuất: Ecoray</p> <p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p> <p>Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE</p> | <p style="margin-left:4.95pt;">- Bóng x-quang: 01 cái</p> <p style="margin-left:4.95pt;">- Máy phát cao tần: 01 máy</p> <p style="margin-left:4.95pt;">- Bộ chuẩn trực tự động: 01 cái</p> <p style="margin-left:4.95pt;">- Tay đỡ bóng: 01 cái</p> <p style="margin-left:4.95pt;">- Chân phanh: 01 bộ</p> <p style="margin-left:4.95pt;">- Công tắc chụp tay: 01 cái</p> <p style="margin-left:4.95pt;">- Tấm cảm biến kỹ thuật số FPD 14x17 không dây</p> <p style="margin-left:4.95pt;">- Trạm xử lý ảnh: 01 cái</p> <p>&nbsp;- Phần mềm xử lý ảnh: 01 bộ</p> |  |  | <p>- Bàn giao, lắp đặt, HDSD tại đơn vị sử dụng.</p> <p>- Bảo hành 12 tháng, bảo trì 6 tháng/ 1 lần trong thời gian bảo hành</p> |  |  |  |  | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-10-21 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-11
676 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | cobas u 601 urine analyzer | cobas u 601 urine analyzer | 77 Elektronika Muszeripari Kft. | Hungary | 77 Elektronika Muszeripari Kft. | Đức |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Hungary | Nhóm 1 |  |  | 1230000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p>-Hệ thống phân tích que thử nước tiểu cobas u 601 cung cấp giải pháp hoàn toàn tự động có thể đứng độc lập hoặc nâng cấp tại chỗ với mô-đun cobas u 701 (soi cặn lắng tự động) thành một hệ thống với việc vận chuyển mẫu tự động xuyên suốt, tối đa 75 mẫu trong một lần nạp.</p><p>-Công suất cao:&nbsp;lên tới 240 mẫu/giờ</p><p>-Thông số đo trên cobas u 601:&nbsp;hồng cầu và hemoglobin, bạch cầu, nitrite, protein, glucose, ketone, urobilinogen, bilirubin, pH, tỷ trọng, màu sắc, độ trong.</p> | <p> - Máy đo hoàn toàn tự động</p><p> - Hóa chất lắp đặt và huấn luyện ban đầu: 01 bộ</p><p> - Màn hình rời</p> |  | <p> -Kích thước: 68,7 x 53,2 x 64,4 cm</p><p> -Trọng lượng: 80,5 kg&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
677 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn phẫu thuật treo trần 2 nhánh | TruLight 5500/TruLight 5300 | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN |  | Nhóm null |  |  | 1895000000 | t | Bộ | true | 2021-05-06 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Thiết bị mới 100%;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO9001 và ISO13485, CE</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN | 2021-05-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN | 2021-05-06
678 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy điện di | Máy điện di ngang | Máy điện di tự động | SAS-1 plus & SAC-2 | Helena Biosciences Europe | Anh | Helena Biosciences Europe | Anh | ["2020","2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | Anh | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Cái | true | 2020-12-01 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Máy điện di SAS-1 plus &amp; SAC-2 sử dụng công nghệ điện di gel nằm ngang, cho kết quả chính xác, hình ảnh rõ đẹp.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hệ thống gồm 2 máy: máy điện di và máy nhuộm, sấy, làm khô.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Máy nhỏ gọn, thích hợp cho điện di có số lượng mẫu ít 40 - 100 test/ tuần.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Điện di được nhiều loại test đa dạng: Proteins, hemoglobin (huyết sắc tố), nước tiểu, Miễn dịch (Immunofixation), Cholesterol, Lipoproteins, LD,..</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Có nhiều loại gel với qui cách khác nhau cho các loai test điện di.</span></p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span>Máy chính gồm:</p><p class="ql-align-justify">+ 01 Máy SAS-1 plus (điện di) và</p><p class="ql-align-justify">+ 01 Máy SAC-2 (nhuộm, sấy làm khô)</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span>01 Bộ vi tính đã cài đặt phần mềm kết nối máy chính xử trí và cho kết quả điện di;</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span>01 Máy in màu;</p><p><span style="color: black;">- </span>01 Bộ hóa chất cơ bản đi kèm vận hành máy.</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>1. SAS-1plus: Máy điện di</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span>Máy nhỏ để bàn thích hợp cho các phòng thí nghiệm tiến hành 40-100 test điện di protein một tuần. </p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span>Điện di đa dạng nhiều loại test điện di: Proteins, hemoglobin (huyết sắc tố), nước tiểu, Miễn dịch (Immunofixation), Cholesterol, Lipoproteins, LD,..</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span>Giao diện người dùng trực quan đa ngôn ngữ, dễ sử dụng.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span>Phần mềm được lập trình sẵn cho nhiều loại gel rất thích hợp để sử dụng. Tốc độ 72 test điện di Protein/giờ, 8 xét nghiệm miễn dich (Immuno)/giờ).</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span>Tải được liên tục các xét nghiệm khác nhau.</p><p class="ql-align-justify"><strong>2. SAS-2: Máy nhuộm sấy, rửa gel</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;<span style="color: black;">- </span>Có độ tin cậy, tính chính xác và hiệu quả.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span>Bộ phân tích nhỏ gọn, xử lý gel tự động, giảm sự can thiệp của người dùng.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span>Các chương trình nhuộm, tẩy và làm khô được lập trình sẵn.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-12-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2021-05-17
679 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | MÁY HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC, 2 CỬA, 320 LÍT | SC502E-2 | Antonio Matachana, S.A. | Tây Ban Nha | Antonio Matachana, S.A. | Tây Ban Nha | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM | Tây Ban Nha | Nhóm 1 |  |  | 3930000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-31 | <p>Máy mới 100%, sản xuất năm 2020</p><p><span style="color: black;">Nồi hấp tiệt trùng hơi nước được sử dụng cho trung tâm tiệt trùng (CSSD), khu vực phẫu thuật.</span></p><p>Máy được thiết kế thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn châu Âu EN 285 cho các máy hấp tiệt trùng hơi nước cỡ lớn, và tuân thủ chỉ thị 93/42/EEC của Châu Âu về thiết bị y tế</p><p>Máy tiệt trùng hơi nước phải tuân thủ theo chỉ thị 97/23/EC của Châu Âu cho các thiết bị sử dụng áp suất</p><p>Thể tích buồng tiệt trùng: 321 lít</p><p>Đèn nền phía trước với các biểu tượng hiển thị các tình huống khác biệt như trạng thái chu trình, các báo động trong suốt chu trình tiệt trùng.</p><p>Máy tích hợp bộ tạo hơi nước, được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ</p><p>Phụ kiện nạp, dỡ hàng đồng bộ</p> | <p><strong style="color: black;">CẤU HÌNH CUNG CẤP:</strong></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Máy chính: 1 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">Máy nén khí tích hợp: 1 bộ</span></p><p>Khung nạp đồ tiệt trùng: 1 cáii</p><p><span style="color: black;">Giỏ đựng đồ tiệt trùng: 5 cái</span></p><p><span style="color: black;">Xe </span>chuyển đồ: Tùy chọn</p><p><span style="color: black;">Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt</span></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM | 2020-12-08 | CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM | 2021-05-25
680 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực full HD | 95.3730 /95.3701/95-3931 | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3200000000 | t | Hệ thống | false | 2020-11-26 | 2021-04-30 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi</p> | <p>Bao gồm:</p><p>01 Bô xử lý hình ảnh</p><p>01 Đầu camera</p><p>01 Ống kính soi</p><p>01 Nguồn sáng LED</p><p>01 Dây dẫn sáng</p><p>01 Màn hình y tế</p><p>01 Máy bơm CO2</p><p>01 Máy cắt đốt</p><p>01 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng tổng quát/ tiết niệu/ sản phụ khoa/ lồng ngực</p> |  | <p>- Xử lý ảnh độ nét cao full HD native: 1920 x 1080p</p><p>- Chức năng giảm khói mở bằng thuật toán</p><p>- Chức năng tăng cường màu</p><p>- Tùy chọn cài đặt điều chỉnh chức năng: cân bằng trắng, bật/tắt nguồn sáng +/-, zoom kỹ thuật số +/- , điều khiển ảnh thông qua cổng remote, ghi ảnh tĩnh, bật/tắt thuật toán …</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-11-26 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-11-26
681 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy điện di | Máy điện di mao quản | Máy điện di Hemoglobin mao quản tự động - Sử dụng phần mềm Platinum 6 | V8 Nexus | Helena Biosciences Europe | Anh | Helena Biosciences Europe | Anh | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | Anh | Nhóm 1 |  |  | 3000000000 | t | Cái | true | 2020-11-20 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">- Công nghệ điện di mao quản hoàn toàn tự động với 8 kênh đo, tốc độ nhanh, tiết kiệm thời gian.</p><p class="ql-align-justify">- Sử dụng đa dạng nhiều loại mẫu thử nghiệm để điện di.</p><p class="ql-align-justify">- Sử dụng phần mềm Platinum thông minh chẩn đoán, xử trí kết quả nhanh, chính xác cho nhiều loại điện di, chuyên biệt cho điện di Hemoglobin với sự điện di phân tách được tất cả các thành phần của Hemoglobin.</p><p class="ql-align-justify">- Điện di cùng lúc nhiều loại xét nghiệm điện di cho bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">- Kết nối được các loại hệ thống băng chuyền chuyển mẫu tự động của các Hãng sản xuất khác.</p><p class="ql-align-justify">- Kết nối được với chuyên gia kỹ thuật của Hãng sản xuất hay người chẩn đoán phân tích kết quả từ xa.</p> | <ul><li class="ql-align-justify">01 Máy chính;</li><li class="ql-align-justify">01 Bộ vi tính đã cài đặt phần mềm platinum kết nối máy chính xử trí và cho kết quả điện di Hemoglobin;</li><li class="ql-align-justify">01 Máy in màu;</li><li class="ql-align-justify">01 Bộ hóa chất đi kèm vận hành máy;</li><li>01 Bộ lưu điện.</li></ul> |  | <p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2020-11-20 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L | 2021-05-17
682 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn phẫu thuật đa năng điều khiển điện | Mars 2.01 | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN | Đức | Nhóm null |  |  | 2590000000 | t | Bộ | true | 2021-05-06 | 2021-12-31 | <p> Thiết bị mới 100%;</p><p> Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO9001 và ISO13485, CE</p><p class="ql-align-center"> </p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN | 2021-05-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN | 2021-05-06
683 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học tự động | Medonic M- series M32S BD AR | Boule Medical AB | Thụy Điển | Boule Medical AB | Thụy Điển |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | t | Cái | true | 2021-02-08 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">Máy phân tích huyết học tự động</strong></p><p><span style="color: black;">Model: Medonic M- series M32S BD AR</span></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: Boule Medical AB</span></p><p><span style="color: black;">Xuất xứ: Thụy Điển</span></p> | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc.</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in laser đen trắng (mua tại Việt Nam): 01 chiếc</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RFID: 01 chiếc.</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đọc mã vạch cầm tay: 01 chiếc.</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p><p>&nbsp;</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | 2021-02-08 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | 2021-02-08
684 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm đông máu | CoaguChek Pro II Kit W-LAN | CoaguChek Pro II Kit W-LAN | Roche Diagnostics GmbH | Đức | Roche Diagnostics GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 60750000 | t | Hộp | false | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p>-Máy CoaguChek Pro II xác định thời gian prothrombin (PT) và thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa sử dụng máu mao mạch hoặc máu động mạch, tĩnh mạch toàn phần không kháng đông. Xét nghiệm được chỉ định sử dụng bởi bác sĩ. Hệ thống thích hợp cho kiểm soát giá trị đông máu ở những người đang sử dụng thuốc chống đông (Thuốc đối vận vitamin K dành cho xét nghiệm PT/INR và Heparin dành cho xét nghiệm aPTT)</p><p>-Khoảng đo:</p><p>+%Q: 120 – 5</p><p>+SEC: 9.6 – 96</p><p>+INR: 0.8 – 8.0</p><p>+aPTT: 20 – 130 giây plasma</p><p>-Loại mẫu: Máu mao mạch, máu động mạch, máu tĩnh mạch toàn phần không kháng đông.</p><p>-Cỡ mẫu: Tối thiểu 8 μL</p><p><br></p> | <p> - 01 Máy chính</p><p> - 01 pin rời</p><p> - 01 dây sạc pin</p> |  | <p> -Kích thước: 187 x 97 x 43 mm</p><p> -Trọng lượng: 280 g&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
685 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Gía Kê Hàng | Z5-0722 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 6550000 | t | Bộ | true | 2021-04-21 | 2022-04-21 | <ul><li>Gía được làm thép sơn tĩnh điện</li><li>Gía có kết cấu lắp ghép chắc chắn</li><li>Bao gồm 4 tầng sàn, các sàn có thể thay đổi khoảng cách.</li></ul> | <p> + Khung chân: 04 cái</p><p> + Thanh giằng ngang: 04 cái</p><p> + Thanh giằng chéo: 04 cái</p><p> + Sàn: 04 tấm</p><p> + Thanh beam: 08 thanh</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-04-21 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-05-17
686 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy X-quang di động | Corsix (32kW) | Italray S.r.l | Italy | Italray S.r.l | Italy | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1580000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-30 | 2021-12-30 | <p>Máy X-Quang di động</p> | <p>Nguồn phát tia X và bảng điều khiển cảm ứng: 01 Bộ</p><p>Thân máy di động và cánh đỡ bóng: 01 chiếc.</p><p>Bóng X quang: 01 Bóng.</p><p>Bộ chuẩn trực chùm tia&nbsp;: 01 Bộ</p><p>Hệ thống kiểm soát an toàn: 01 Hệ thống</p><p><br></p> |  | <p> <strong>Nguồn phát tia X và bảng điều khiển cảm ứng</strong></p><p>Hệ thống đảo tần 100kHz</p><p>Công suất cực đại&nbsp;: 32kW</p><p>Dải kV&nbsp;: 40-125kV ± 5% ( mỗi bước điều chỉnh 1 kV)</p><p>Dải mA&nbsp;: 50-400 mA ± 5%</p><p>Dải mAs&nbsp;: 0.2-250 (29 bước)&nbsp;; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.2-320 (30 bước) (tùy chọn)</p><p>Dải thời gian chụp&nbsp;: 0.002-4 giây</p><p>Màn hình cảm ứng màu có giao diện dễ sử dụng</p><p>Luôn hiển thị chỉ số tia X(kV/mAs&nbsp;; kV/mA/ms) trước mỗi&nbsp;lần chụp</p><p>Hiển thị các thông số và cảnh báo khi có bất thường trong vận hành</p><p>Loại đơn khối&nbsp;: MQD-30R</p><p>Lọc toàn phần&nbsp;: &gt;2.5mm AL</p><p>Công suất nhiệt đơn khối&nbsp;: 600kJ (800kHU)</p><p>Mức hao mòn liên tục đơn khối&nbsp;: 85W</p><p>Gợn sóng tối đa&nbsp;: &lt; 3%</p><p>Công suất tối đa&nbsp;: 11kW (S.F.) – 32kW (L.F.)</p><p>Kỹ thuật phát tia&nbsp;: 2 điểm hoặc 3 điểm</p><p>Ngôn ngữ&nbsp;: Tiếng Ý, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Anh, Tiếng Đức</p><p>Định vị DAP camera&nbsp;: Có (tùy chọn)</p><p>Tự động tắt sau 20 phút không sử dụng</p><p> <strong>Thân máy di động và cánh đỡ bóng</strong></p><p>Kích thước: (R)637mm – (D)1370mm – (C)1500mm</p><p>Độ xoay của đầu đèn (trục x): ±180 độ </p><p>Độ xoay của đầu đèn (trục z): 180 độ </p><p> Tiêu điểm chiều cao tối đa: 2090mm (32kW R.A.)</p><p>Tiêu điểm chiều cao tối thiểu : 378mm (32kW R.A.)</p><p>Khoảng di chuyển ngang: 709mm</p><p>Hộc chứa cát xét : 35x43cm</p><p>Trọng lượng : 150kg</p><p>Tích hợp điều khiển cầm tay với dây dài 3m</p><p> <strong>Bóng X-quang</strong><span style="color: black;"> </span></p><p> Dung lượng nhiệt: 107 kHU( có thể nâng lên 300kHU với 0.6 – 1.2mm tiêu điểm)</p><p>Kiểu bóng : Anode xoay (R.A)</p><p>Tốc độ anode: 3000gg/phút</p><p>Góc anode: 15 độ</p><p>Tiêu điểm: 0.6-1.3mm</p><p>Công suất tối đa: 32kW</p><p> <strong>Bộ chuẩn trực chùm tia</strong></p><p>Bộ chuẩn trực multi-leaf với định vị toàn phần bằng bóng đèn có đánh dấu tâm điểm</p><p>Bộ chuẩn trực có thể xoay +/- 90 độ quanh trục</p><p> <strong>Hệ thống kiểm soát an toàn</strong></p><p>Kiểm soát mA tối thiểu và mA tối đa</p><p>Kiểm soát an toàn tải lượng tối đa bóng X quang</p><p>Kiểm soát thời gian chụp tối đa</p><p>Kiểm soát nhiệt độ và tình trạng toàn bộ hệ thống</p><p>Kiểm soát kV tối đa, kV tối thiểu, cường độ dòng điện tối đa</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2020-12-30 | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2020-12-30
687 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn phẫu thuật đa năng điều khiển điện | Mars 2.02 | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN | Đức | Nhóm null |  |  | 2950000000 | t | Bộ | true | 2021-05-06 | 2021-12-31 | <ul><li>Thiết bị mới 100%;</li><li> Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO9001 và ISO13485, CE</li></ul><p class="ql-align-center"> </p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN | 2021-05-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN | 2021-05-06
688 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy X quang kỹ thuât số cầm tay | Xcam | HDX Will Corp | Hàn Quốc | HDX Will Corp | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH HDX Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 60000000 | t | Cái | true | 2020-11-15 | 2020-12-31 | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> |  | <p>Vui lòng xem tài liệu đính kèm.</p> | [5 empty] | Jung Won | 2020-11-13 | Jung Won | 2020-12-31
689 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở không xâm nhập người lớn | Máy thở không xâm nhập người lớn và trẻ em | VENTIlogic LS | Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG | Đức | Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-08 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY THỞ KHÔNG XÂM NHẬP</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Ký mã hiệu/model: Ventilogic LS</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG</p><p class="ql-align-justify">Nước sản xuất: Đức</p><p class="ql-align-justify">Phân nhóm thông tư 14: Nhóm 3</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">- Máy chính: 01&nbsp;máy</p><p class="ql-align-justify">- Bộ dây thở một nhánh, thông khí hở: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Bộ dây thở một nhánh, kèm van thở ra: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Bộ dây thở hai nhánh, kèm van thở ra: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Mặt nạ thở không xâm nhập chuyên dụng: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Pin trong tích hợp, có thể sạc được: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bộ cảm biến đo oxy: gồm cảm biến đo oxy, cáp cảm biến và ống nối chữ T): 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Túi đựng máy: 01 túi</p><p class="ql-align-justify">- Phổi giả để kiểm tra máy: 01 Cái</p><p class="ql-align-justify">- Bộ làm ấm tạo ẩm: 01 Bộ (Chọn thêm)</p><p class="ql-align-justify">- Xe đẩy máy: 01 Cái (Chọn thêm)</p><p class="ql-align-justify">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, Tiếng Anh + Tiếng Việt</p><p> </p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy thở không xâm nhập và xâm nhập cho đối tượng người lớn và trẻ em từ 5kg</p><p class="ql-align-justify">- Máy thở sử dụng trong bệnh viện và cũng là máy thở di động cho vận chuyển nội viện, tại nhà.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Có thể sử dụng thông khí hở với dây một nhánh và thông khí kèm van với dây hai nhánh</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Khả năng bù rò rỉ đáng tin cậy cho cả các chế độ kiểm soát thể tích và áp lực với lưu lượng đỉnh lên tới 345 l/phút</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Độ ồn trung bình khi vận hành tại khoảng 1 m giữa máy và bệnh nhân: 28 dB</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Có sẵn các chế độ thông khí:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;Chế độ thông khí hở: CPAP, S, ST, T.</p><p class="ql-align-justify">+ Chế độ thông khí kèm van với dây hai nhánh: PSV, PCV, a PCV, SIMV, VCV, aVCV</p><p class="ql-align-justify">+ Chế thông khí miệng ngậm kiểm soát thể tích (MPVp), kiểm soát áp lực (MPVv), cho bệnh nhân cả thấy tự do tối ưu</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Có tính năng LIAM hỗ trợ bệnh nhân ho khạc dễ dàng sử dụng mà không cần thay đổi mặt nạ thở.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Có các chức năng cao cấp để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân COPD:</p><p class="ql-align-justify"> + Tính năng Trigger lockout: khóa việc kích hoạt thở vào trong thời gian đầu của kì thở ra, tính năng này giúp bảo vệ hiệu quả khỏi sự trigger sớm nhịp thở vào, và tránh các yếu tố nhiễu gây ảnh hưởng đến việc trigger sai nhịp thở mới; giúp đồng bộ nhịp thở một cách hoàn hảo để tối ưu hóa việc thanh thải CO2 trên bệnh nhân COPD.</p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;&nbsp;Tính năng Airtrap Control: tự động điều chỉnh áp lực đến tần số và thời gian thở ra lý tưởng cho bệnh nhân COPD, giúp hạn chế bẫy khí.</p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp; Tính năng Expiratory pressure ramp: điều chỉnh tốc độ dòng thở ra để hạn chế sự xẹp động của các phế nang và đường thở nhỏ đã bị giảm sự đàn hồi</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-04-08 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-04-08
690 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số (có đo độ giãn cơ) | BSM-3562 | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ |  | Nhóm 3 |  |  | 480000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-16 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;"><em>Lắp đặt linh hoạt</em></strong></p><ul><li>Gọn nhẹ có màn hình rộng nhưng chân đế nhỏ. Có thể đặt&nbsp;máy ở bất kì đâu để thuận tiện chăm sóc bệnh nhân hiệu quả nhất.</li><li>Lựa chọn thêm bộ wireless LAN: Máy theo dõi di động khi kèm bộ wireless LAN</li></ul><p><strong style="color: black;"><em>Lựa chọn các thông số linh hoạt:</em></strong><span style="color: black;">&nbsp;Các thông số chính xác bạn cần cho ICU, CCU, OR và ER</span></p><p><strong style="color: black;"><em>Chất lượng cao:</em></strong><span style="color: black;">&nbsp;Thiết kế chắc chắn và sản phẩm chất lượng có tuổi thọ sử dụng cao.</span></p><p><strong style="color: black;"><em>Hoạt động trực quan:</em></strong><span style="color: black;">&nbsp;Màn hình chạm cho phép truy cập trực tiếp những gì bạn muốn</span></p><p><strong style="color: black;"><em>PWTT kích hoạt đo NIBP:</em></strong><span style="color: black;">&nbsp;Dùng cho bệnh nhân không cần theo dõi huyết áp xâm nhập.</span></p><p><strong style="color: black;"><em>Dễ dàng xem lại bằng cách truy cập vào dữ liệu lịch sử:</em></strong><em style="color: black;">&nbsp;</em><span style="color: black;">Lên tới 24 giờ (lựa chọn thêm 72 giờ) của 5 vết sóng lựa chọn. Bảng xu hướng tín hiệu sống, bảng xu hướng NIBP, đồ thị xu hướng, gọi lại loạn nhịp, hiển thị hoàn toàn, và lịch sử báo động được cung cấp để xem lại toàn diện</span></p><p><strong style="color: black;">Chức năng chuỗi giường bệnh</strong><span style="color: black;"> cho phép bạn theo dõi giường khác kể cả khi không có máy monitor trung tâm.&nbsp;</span></p><p><em style="color: black;">Cổng HL7:</em><span style="color: black;">&nbsp;Cổng HL7 kết nối mạng lưới monitor LS-NET tới bệnh viện và hệ thống thông tin y tế (HIS, CIS).</span></p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-06-16 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-06-16
691 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy siêu âm trị liệu | Máy trị liệu bằng sóng siêu âm | BIOSONYC | New Age | Italy | New Age | Italy | ["2020","2021"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Italy | Nhóm 6 |  |  | 95650000 | t | Cái | false | 2021-04-20 | 2022-12-31 | <p>Biosonyc là một thiết bị chuyên nghiệp cho điều trị siêu âm, được đặc trưng bởi sự đơn giản của việc sử dụng và tần số phát xạ kép (1/3 MHz). Thiết bị có thể cung cấp các tần số thích hợp cho tất cả các loại ứng dụng bề ngoài và sâu (cả điều trị và thẩm mỹ).</p><p>Biosonyc chứa các chương trình cài sẵn với các thông số cho các ứng dụng phổ biến nhất và hoạt động bằng nguồn điện; bên cạnh đó nó được cung cấp với một túi nhỏ thoải mái cho việc vận chuyển và trị liệu tại nhà.</p> | <p><strong>Phụ kiện cung cấp theo máy</strong></p><p>01 x Máy chính</p><p>01 x Đầu dò siêu âm đa tần 1/3 MHz Ø 45 mm </p><p>01 x Lọ gel dùng cho trị liệu siêu âm 250g</p><p>01 x Dây nguồn</p><p>01 x Hướng dẫn sử dụng với ảnh của ứng dụng</p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật</strong></p><p><br></p><p>Nguồn điện: AC 220V 50 / 60Hz</p><p>Kênh đầu ra: 1 kênh</p><p>Số chương trình: 40 thiết lập trước và 5 miễn phí</p><p>Tần số (Hz): 1/3 MHz</p><p>Phát xạ: Liên tục, điều biến (1/2)</p><p>Công suất: 0,1 - 3 W / cm2</p><p>Kích thước và trọng lượng: 22 * 17 * 17cm, 1,2 kg thiết bị duy nhất, 2 kg với phụ kiện</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-04-20 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-04-20
692 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy Laser điều trị mắt | Máy laser quang đông võng mạc và phụ kiện Visulas Trion (cấu hình nâng cao) | Visulas Trion | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 4584000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy laser quang đông võng mạc đa bước sóng&nbsp;</p> | <p>...</p> | <p>Bộ điều khiển và nguồn phát laser 3 bước sóng laser ( Đỏ, Xanh, Vàng): 01 hệ thống</p><p> Đèn khe tích hợp nguồn laser với 5 bước độ phóng đại: 01 chiếc</p><p> Ống kính: 01 chiếc</p><p> Thị kính 10x: 02 chiếc</p><p> Tựa đầu: 01 chiếc</p><p> Bộ phận tựa tay 01 chiếc</p><p> Đèn định thị ngoài: 01 chiếc</p><p> Dây dẫn sáng 2m: 01 chiếc</p><p> Chân bàn dạng lệch chân chính hãng: 01 chiếc</p><p> Kính tiếp xúc laser quang đông thị trường rộng wild field: 01 chiếc</p><p> Bao phủ chống bụi: 01 chiếc</p> | <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật đèn khe :<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ phát tia laser: Tích hợp với hệ thống slit lamp<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước điểm laser điều trị: Điều chỉnh liên tục, sử dụng cơ chế parfocus, kích cỡ lớn nhỏ phụ thuộc vào kính tiếp xúc sử dụng<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng đèn khe Halogen công suất 12V 30 W, điều chỉnh liên tục, và có cảm biến tự tắt khi bác sĩ vắng mặt.<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều dài khe cắt: 1/3/5/9/14 mm, chỉnh theo nất<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều rộng khe cắt: 0-14 mm, chỉnh liên tục<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ xoay: 0 độ, ±45 độ, 90 độ</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật &nbsp;phần laser:&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Loại laser: thể rắn tần số kép (Frequency-doubled solid-state laser)<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Loại laser: Laser bước sóng 532 nm, 561 nm, 659 nm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tia định hướng: Diod, bước sóng 630 – 670 nm, có thể chỉnh được, công suất ≤1mW tại giác mạc.<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điện áp: 100V-240V 50/60Hz<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ dài xung(xung đơn): 10 đơn 3000 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ dài xung(xung đa điểm): &nbsp;20 to 50 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống làm mát : công nghệ tản nhiệt (thermoelectric )<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng xung(xung đơn): 100- 6000 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Công suất cực đại tại giác mạc bệnh nhân: 1.5 W (532 nm), 0.8 W (561 nm), 1.0 W (659 nm)&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước: &nbsp;Cao 785 x Rộng 330 x Sâu 670 mm&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trọng lượng khoảng 48 kg<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn điện sử dụng 100 đến 240V, 50/60Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24
693 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy đốt khối u | Máy đốt khối u bằng Laser | Máy bào mô | CYBER BLADE | Quanta System S.p.A. | Italy | Quanta System S.p.A. | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC | Italy | Nhóm 3 |  |  | 630000000 | t | Kit | false | 2021-03-23 | 2023-04-23 | <p>MÁY BÀO MÔ NỘI SOI</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC | 2021-03-23 | CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC | 2021-03-23
694 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm đông máu | COAGUCHEK XS KIT | COAGUCHEK XS KIT | Roche Diagnostics GmbH | Đức | Roche Diagnostics GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 12750000 | t | Hộp | false | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p>- Các chỉ số xét nghiệm :</p><p>CoaguChek XS PT Test: Que thử dùng để định lượng in vitro thời gian prothrombin trong máu mao mạch hoặc máu tĩnh mạch không có chất chống đông sử dụng máy CoaguChek XS.</p><p>- Que xét nghiệm :</p><p>• Sử dụng máu toàn phần</p><p>• Dung tích mẫu : 8µL</p><p>• Thời gian đọc : trong vòng 1 phút</p><p><br></p> | <p> - 01 Máy chính</p><p> - 01 bút lấy máu</p><p> </p><p> </p> |  | <p> -Kích thước: 138x78x28mm</p><p> -Trọng lượng 127g (Không bao gồm pin)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
695 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Hệ thống robot định vị hỗ trợ kỹ thuật sinh thiết | Hệ thống robot sinh thiết tuyến tiền liệt | Artemis | Eigen Health Services LLC | Mỹ | Eigen Health Services LLC | Mỹ | ["2021"] | Công ty cổ phần thiết bị công nghệ Nam Phong | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 11500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-19 | 2022-05-19 | <p><strong style="color: rgb(0, 132, 153);">HỆ THỐNG ROBOT SINH THIẾT TUYẾN TIỀN LIỆT&nbsp;</strong></p><ul><li><span style="color: rgb(0, 132, 153);">Hệ thống Hình ảnh &amp; Định vị mang tính cách mạng cho Thông tin &amp; Quản lý Sinh thiết Tuyến tiền liệt</span></li></ul><p>• Nhận diện và xác định tổn thương MR nghi ngờ của tuyến tiền liệt để sinh thiết</p><p>• Cho phép tính toán cao cấp để xác định mức độ tổn thương</p><p>• Đánh dấu vùng quan tâm để làm thủ thuật sinh thiết</p><p><br></p><p>&nbsp;Đặc điểm</p><p>• Tích hợp bù trừ chuyển động</p><p>• Tự động chuyển hình ảnh 2D thành 3D</p><p>• Tự động ghi lại tất cả vị trí lấy mẫu</p><p>• Sinh thiết trúng đích các bất thường và vị trí nghi ngờ</p><p>• Các mẫu kế hoạch từ sinh thiết tiêu chuẩn đến mở rộng</p><p>• Lập bản đồ tuyến tiền liệt thật thông qua định vị và dò tìm bằng kim</p><p>• Xem lại vị trí lấy mẫu lần trước/ chồng lên thể tích tuyến lần trước</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần thiết bị công nghệ Nam Phong | 2021-05-19 | Công ty cổ phần thiết bị công nghệ Nam Phong | 2021-07-09
696 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | FC-P168 | TD-3128 | TaiDoc Technology Corporation | Đài Loan | TaiDoc Technology Corporation | Đài Loan | ["2020","2021","2019"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | Đài Loan | Nhóm null |  |  | 2750000 | t | Bộ | true | 2021-05-06 | 2026-05-31 | <p>* Máy có bluetooth kết nối với phầm mềm FaCare,&nbsp;</p><p>* Lưu trữ&nbsp;kết quả đo không giới hạn trên phần mềm và cloud server,&nbsp;</p><p>* Hiện thị kết quả đo, thời gian đo và vẽ đồ thị kết quả đo</p><p>* Báo kết quả đo bất thường vào điện thoại, email của người dùng và bác sĩ điều trị,</p><p>* Kết nối với máy tính, điện thoại, máy tính bảng, máy in để in kết quả,</p><p>* Kết nối với hệ thống quản lý bệnh viện (HIS), tạo và lưu kết quả trên bệnh án điện tử (EMR)</p><p>* Hiển thị nhịp tim, huyết áp, ngày, giờ&nbsp;đo.&nbsp;</p><p>* Phát hiện nhịp tim bất thường (IHB)</p><p>* Cảnh báo dấu hiệu bất thường về huyết áp và nhịp tim, cảnh báo về nguy cơ đột quỵ</p><p>Sản xuất tại Đài Loan - theo công nghệ của hãng MedNet GmbH- CHLB Đức</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | 2021-05-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | 2021-05-06
697 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn phẫu thuật di động | TruLight 1000 | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN | Đức | Nhóm null |  |  | 295000000 | t | Bộ | true | 2021-05-06 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Thiết bị mới 100%;</p><p>Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO9001 và ISO13485, CE</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN | 2021-05-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN | 2021-05-06
698 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn tiêm, thay băng 3 tầng cỡ lớn | B27-0392 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 5060000 | t | Bộ | true | 2021-04-22 | 2022-04-22 | <ul><li>Bàn bao gồm 3 tầng khay, các khay có lan can 3 phía</li><li>Phía dưới khay trên cùng gồm 2 ngăn kéo đóng mở bằng ray bi</li><li>Bàn có 1 giá đỡ xô loại 10L, giá đỡ xô có thể xoay gọn vào trong khi không sử dụng</li><li>Bàn di chuyển êm và linh hoạt bằng bốn bánh xe.</li></ul> | <p>- Bàn chính:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Ngăn kéo:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Bánh xe:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p>-Gía đỡ xô 10L:&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-04-22 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-05-17
699 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi độ mê sâu | MGA-06 | Triton Electronic Systems Ltd. | Nga | Triton Electronic Systems Ltd. | Nga | ["2021"] | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | Nga | Nhóm 6 |  |  | 200000000 | t | Cái | true | 2021-05-26 | 2022-05-26 | <p>MGA-06 là máy theo dõiđánhgiá độ mê sâu nhờ đó nâng cao an toàn của bệnh nhân qua việc giám sát liên tục chỉ số hoạt động não(Al).</p> | <p>Máy chính</p><p>Mô-đun đo độ sâu gây mê và an thần</p><p>Gói điện cực điện não (100 cái)</p><p>Bộ chuyển đổi điện</p><p>Hướng dẫn sử dụng</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify"> Màn hình: 5”, cảm ứng, màu</p><p class="ql-align-justify"> Pin dự phòng: 2h hoạt động</p><p class="ql-align-justify"> Tiến trình: 24 h</p><p class="ql-align-justify"> Báo động: AI cao, AI thấp, báo động kỹ thuật</p><p class="ql-align-justify"> Nguồn điện: 100 - 240 V, 50 Hz</p><p class="ql-align-justify"> <strong><em>Thông số giám sát:</em></strong></p><p class="ql-align-justify"> <em>Chỉ số hoạt động của não (AI):</em></p><p class="ql-align-justify"> Cho biết mức độ gây mê và mức độ an thần của bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify"> Độ sâu đánh giá gây mê dựa trên phân tích EEG.</p><p class="ql-align-justify"> Thuật toán phân tích EEG giữ thông tin về các dấu hiệu điển hình của ức chế EEG.</p><p class="ql-align-justify"> <em>Tỷ lệ ức chế tín hiệu (SR):</em> Phản ánh sự ức chế của hoạt động EEG và xác định mức độ sâu của gây mê.</p><p class="ql-align-justify"> <em>Chỉ số chất lượng tín hiệu (SQI): </em>Cho biết ảnh hưởng của trở kháng điện cực cáp, giả tạo, nhiễu tần số cao, nhiễu nguồn điện và giảm tuyến tính từ 100% xuống 0%</p><p class="ql-align-justify"> <em>Mức thành phần điện cơ (EMG): </em>Hoạt động điện của cơ mặt</p><p class="ql-align-justify"> <strong><em>Loại bệnh nhân:</em></strong> Người lớn, trẻ em trên 10 tuổi</p><p class="ql-align-center"> </p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-center"> </p><p><br></p> | <p>Dịch vụ tư vấn trước bán hàng, dịch vụ hướng dẫn sử dụng, bảo hành bảo trì.</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2021-05-26 | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2021-05-26
700 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy kéo giãn | Giường kéo giãn cột sống | GP-500A | GOODPL INC | Hàn Quốc | GOODPL INC | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 225000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-04 | 2022-06-04 | <p><strong>Giường kéo giãn cột sống</strong></p><p><strong>Model: GP-500A</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Goodpl</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><br></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Gường kéo cố định: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Dây đai cổ và thắt lưng: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Công tắc dừng khẩn cấp: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Gối kê chân: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thanh tách dây kéo: 01 cái</p><p>- Dây nguồn: 01 cái</p> |  | <p>- Hệ thống kéo giãn cột sống và cổ tự động</p><p>- Tự động định vị và điều chỉnh duy trì lực kéo khi bệnh nhân cử động trong khi điều trị làm sai lệch lực kéo.</p><p>- Nguồn điện: AC 220V, 60Hz</p><p>- Công suất tiêu thụ: 50W</p><p>- Chế độ kéo: Liên tục tạm thời</p><p>- Lực kéo: 1 ~ 80kg&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p>- Thời gian điều trị: 1 ~ 99 phút</p><p>- Trọng lượng:&nbsp;Thân 19kg/giường 39kg</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-04 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-04
701 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy siêu âm trị liệu | MÁY SIÊU ÂM TRỊ LIỆU CAO TẦN | BTL 4710 SMART | BTL Industries Limited | Bulgaria | BTL Industries Limited | Anh | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | Bulgaria | Nhóm 3 |  |  | 115000000 | t | Cái | true | 2021-04-21 | 2021-12-31 | <p>Model: BTL 4710 Smart</p><p> Hãng sản xuất: BTL Industries </p><p>&nbsp;Xuất xứ: EU - Bulgaria</p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Máy chính: 01 cái</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Đầu siêu âm 5Cm: 01 cái</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Đầu siêu âm 1Cm: 01 cái</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Giá đựng đầu siêu âm: 01 bộ</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Xe đẩy chính hãng: 01 cái</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Túi che bụi: 01 cáiDây nguồn: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-Bút cảm ứng : 01 cái</p> | <p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify"><strong>Tính năng:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy có tính năng điều trị tần số luân phiên. Khi sử dụng tần số luân phiên, hệ thống sẽ tự động thay đổi tần số từ 1 – 3 Mhz trong các khoảng thời gian được cài sẵn.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy siêu âm điều trị có hệ thống siêu âm độc đáo không cần người vận hành (HandsFree Sono)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các đầu phát có chức năng hiển thị sự tiếp xúc với bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số kênh điều trị siêu âm: &nbsp;01 kênh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số đầu kết nối siêu âm: 02 đầu </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian điều trị: 0 – 30 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số phát siêu âm: 10 – 150 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số hoạt động: 1MHz ± 5% và 3.1 MHz ± 5%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ số sử dụng: 5% đến 95% giá trị cài đặt</p><p><br></p><p>(CHI TIẾT NHƯ FILE ĐÍNH KÈM)</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-04-21 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-04-21
702 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy X-quang di động kỹ thuật số | Topaz-40D | DRGEM Corporation | Hàn Quốc | DRGEM Corporation | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>TOPAZ là hệ thống chụp X-quang loại kỹ thuật số di động, với khả năng chụp X quang cho bệnh nhân ngay tại giường, tiện lợi và dễ dàng vận hành. Hình ảnh chụp X quang có thể hiển thị ngay trên máy hoặc chuyển đến máy trạm.</p><p>Model TOPAZ-40D có công suất chụp tối đa 40KW</p> | <p>- Máy chính&nbsp;</p> <p>- Bóng phát tia; Model: DXT-8M</p> <p>-&nbsp;Tấm nhận ảnh di động không dây,kích thước 17x17 inch, chất liệu CsI; Model: Mano 4343W&nbsp;: 01 tấm</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-10-21 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2021-04-05
703 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | FC-P188 | TD-3140 | TaiDoc Technology Corporation | Đài Loan | TaiDoc Technology Corporation | Đài Loan | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | Đài Loan | Nhóm null |  |  | 3300000 | t | Bộ | true | 2021-05-06 | 2026-05-31 | <p>* Máy có bluetooth kết nối với phầm mềm FaCare,&nbsp;</p><p>* Lưu trữ&nbsp;kết quả đo không giới hạn trên phần mềm và cloud server,&nbsp;</p><p>* Hiện thị kết quả đo, thời gian đo và vẽ đồ thị kết quả đo</p><p>* Báo kết quả đo bất thường vào điện thoại, email của người đo và bác sĩ điều trị,</p><p>* Kết nối với máy tính, điện thoại, máy tính bản, máy in để in kết quả,</p><p>* Kết nối với hệ thống quản lý bệnh viện (HIS), tạo và lưu kết quả trên bệnh án điện tử (EMR)</p><p>* Hiển thị nhịp tim, huyết áp, ngày, giờ&nbsp;đo.&nbsp;&nbsp;</p><p>* Phát hiện nhịp tim bất thường (IHB)</p><p>* Cảnh báo dấu hiệu bất thường về huyết áp và nhịp tim, cảnh báo về nguy cơ đột quỵ</p><p>Sản xuất tại Đài Loan - theo công nghệ của hãng MedNet GmbH- CHLB Đức</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | 2021-05-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | 2021-05-06
704 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | OMNI II | Infinium Medical Inc. | Mỹ | Infinium Medical Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 365000000 | t | Bộ | false | 2021-05-12 | 2021-12-31 | <p>MÁY MONITORING THEO DÕI BỆNH NHÂN 7 THÔNG SỐ&nbsp;MÀN HÌNH CHẠM 12.1 INCHES</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM | 2021-05-12 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM | 2021-05-26
705 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang C-Arm | Hệ thống X-quang C-arm | ZEN-7000 | Genoray Co., Ltd | Hàn Quốc | Genoray Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021","2022"] | Công ty TNHH Thương mại & Thiết bị y tế Gia Vũ | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 3097500000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-04 | 2022-06-04 | <p>Hệ thống X-quang C-arm</p><p>Model: ZEN-7000</p><p>Hãng sản xuất: Genoray Co.,Ltd.</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p> | <ol><li>Máy phát tia X-quang</li><li>Bóng X-quang</li><li>Bộ chuẩn trực chùm tia</li><li>Cánh tay chữ C</li><li>Ống tăng sáng (Image Intensifer)</li><li>Máy ảnh CCD</li><li>Trạm làm việc</li><li>Phần xử lý hình ảnh kỹ thuật số (Model: ZENIS)</li><li>DSA (chọn thêm)</li></ol><p>&nbsp;</p><p><strong>Phụ kiện đồng bộ kèm theo</strong></p><ol><li>Bộ giá đỡ cassette&nbsp;10 cm x 12 cm</li><li>Công tắc chân</li><li>Công tắc tay</li><li>Định vị laser (chọn thêm)</li></ol><p><br></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại & Thiết bị y tế Gia Vũ | 2021-06-04 | Công ty TNHH Thương mại & Thiết bị y tế Gia Vũ | 2021-06-04
706 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn phẫu thuật di động | TruLight 3300 | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN | Đức | Nhóm null |  |  | 590000000 | t | Bộ | true | 2021-05-06 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Thiết bị mới 100%;</p><p>Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO9001 và ISO13485, CE</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN | 2021-05-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN | 2021-05-06
707 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy X-quang kỹ thuật số di động | Amadeo M-DR mini | OR Technology (Ohm und Rehbein GmbH) | Đức | OR Technology (Ohm und Rehbein GmbH) | Đức | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3550000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-18 | 2021-05-31 | <p>Máy chụp X-quang di động</p><p>Model&nbsp;: Amadeo M-DR mini</p><p>Hãng&nbsp;: OR Technology (Ohm und Rehbein GmbH)</p><p>Nước sản xuất&nbsp;: Đức</p><p><strong>Với các tính năng và thông số kỹ thuật</strong></p><p><strong><u>Khối X quang xách tay công nghệ cao tần </u></strong></p><p>Khung đỡ hệ thống X quang trên các bánh xe</p><p>Công tắc kích hoạt bằng tay 2 cấp</p> | <p>Cấu hình chung cho một hệ thống đã bao gồm :<br /> 01 Bộ Thiết bị X quang dạng khối cao tần<br /> 01 Chiếc Xe đẩy hệ thống đồng bộ tích hợp bánh xe<br /> 01 Chiếc Công tắc kích hoạt bằng tay hai cấp<br /> 01 Chiếc Tấm cảm biến chuẩn đoán hình ảnh trực tiếp không dây 01 Bộ Trạm điều khiển và xử lý hình ảnh số hoá<br /> 01 Bộ Phần mềm xử lý hình ảnh<br /> 01 Bộ Máy in phim Khô</p> |  | <p>Máy X-quang di động kỹ thuật số</p> | <p>Chế độ bảo hành 1&nbsp;năm</p> <p>Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 24/7</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-26 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2021-03-18
708 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | ADVIA Centaur CP | ADVIA Centaur CP | Stratec Biomedical Switzerland AG | Thụy Sĩ | Stratec Biomedical Switzerland AG | Thụy Sĩ |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 3 |  |  | 3710000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-11-30 | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH, </strong></p><p><strong>180 TEST/GIỜ.</strong></p> | <p><strong><em>Cấu hình bao gồm:</em></strong></p> <ul> <li>Máy chính+phụ kiện: 01 máy</li> <li>Dây nguồn: 01 chiếc</li> <li>Bộ hóa chất đi kèm máy: 01 bộ</li> <li>Máy tính kèm phần mềm: 01 bộ.</li> <li>Máy in: 01 máy</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-22 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-03-18
709 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy thận nhân tạo | Máy rửa màng (quả) lọc | Máy rửa màng lọc thận | NAS/RDM-AT03 | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 650000000 | t | Bộ | true | 2020-11-21 | 2021-12-31 | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống rửa màng lọc thận nhân tạo bán tự động và tự động do Cty Nhất An Sinh và Bác Sĩ Vũ Đình Hùng nghiên cứu chế tạo được sản xuất với qui trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng suất: cùng một lúc rửa được nhiều màng lọc (3,4,5,6 màng lọc) tùy theo đơn đặt hàng, có 01 hoặc 02 ngăn cách biệt dùng để rửa các màng lọc nhiễm.<em>(các máy nhập khẩu chỉ rửa được 01 màng lọc)</em></p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qui trình rửa màng đúng như Sách giáo khoa về lọc thận gồm các giai đoạn rửa bằng nước RO xuôi chiều, rửa ngược dưới áp suất, đồng thời căn cứ theo văn bản hướng dẫn qui trình rửa và sử dụng lại quả lọc thận của Bộ Y tế ban hành theo quyết định số 1338/2004 ngày 14/04/2004</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa rất đơn giản, dể hiểu, dể sử dụng, hạn chế thập nhất các sự cố trong quá trình sử dụng, có thể sửa chữa ngay để sử dụng, có cung cấp linh kiện dự phòng theo máy, các linh kiện có sẳn tại Việt Nam</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa bình quân 5 - 7 phút, tiết kiệm được nước R.O và hóa chất rất nhiều so với máy rửa màng nhập khẩu</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lần tái sử dụngcó thể đạt 06 lần theo qui định của Bộ Y Tế</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hướng dẫn đo TCV hay Leak pressure để xác định chất lượng của màng sau khi rửa, có đạt tiêu chuẩn cho phép.</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng tương thích với tất cả các hóa chất tiệt trùng màng lọc hiện có trên thị trường như : Hydrogen peroxide + Peracetic acid (Renaline, Hemoclean, Peroxan D), MTD Plus 4</p><p>9. Thời gian chế tạo nhanh đáp ứng được các yêu cầu gấp của dự án. Giá thành rất thấp so với máy rửa màng lọc nhập khẩu kể cả các máy sản xuất từ các nước trong khu vực nhưCoremed ADR-88- Malaysia. Resys 100 – Korea. Aeonmed AE-1 – Thailand...</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Thân máy bằng inox 304 có kích thước tùy theo model máy (từ 1 đến 5 khoang rửa)</p><p class="ql-align-justify">- Ống dẫn nước rửa (nước R.O): ống polypropylene (PP – R)</p><p class="ql-align-justify">- Ống dẫn hóa chất: ống polypropylene (PP – R)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Ống dẫn nước thoát: ống nhựa PVC</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Hệ thống van điện từ thân inox thực hiện qui trình rửa theo chế độ lập trình</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Khớp nối nhanh (coupling): bằng nhựa đúc, bi và lò xo inox inox316 dùng để kết nối màng lọc như trên máy lọc thận</p><p class="ql-align-justify">- Các ống dẫn nước và hóa chất: sử dụng ống silicon và ống nhựa Y Tế chuyên dụng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tổ hợp bơm hóa chất chuyên dụng không lupe</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Cân điện tử có màn hình LCD</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Thùng chứa hóa chất: thùng nhựa PVC, hoặc PE dung tích 10 lít</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tủ điện điều khiển: lập trình PLC ,có đầy đủ các chức năng hoạt động và bảo vệ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Các phụ kiện bảo vệ như : đồng hồ áp lực, van giảm áp, van điều chỉnh đảm bảo qui trình rửa không ảnh hưởng đến màng lọc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chế độ làm việc: <strong>pha hóa chất tự động, rửa màng lọc tự động, bơm hóa chất khử trùng tự động</strong></p><p>- Thao tác: lắp màng lọc vào máy, nhấn 01 nút trên tủ điện tương ứng với số thứ tự màng trên máy, sau 6 - 7phút lấy màng ra test hóa chất và đưa vào tủ bảo quản</p> | <p><strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox : <span style="color: black;">&nbsp;D x R x C = 1300mm x 850mm x 1350mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang rửa phía trước có 04 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang kỹ thuật phía sau có 02 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ pha trộn dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ bơm dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống van rửa tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển đa chức năng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống ống dẫn nước và hóa chất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khớp nối nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn</p><p>v <strong>Tính năng kỹ thuật :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng ưu việt : rửa cùng lúc 04 màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 04 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện điều khiển 24VDC an toàn cho người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển hoàn toàn bằng tiếng VIỆT</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa : nhấn 01 nút tương ứng với 01 màng lọc, máy sẽ thực hiện chu trình rửa và bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tự động pha chế dung dịch sát khuẩn có thể thay đổi cài đặt để phù hợp với nồng độ của từng loại hóa chất khử khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng phù hợp với tất cả các loại hóa chất sát khuẩn màng lọc được BYT cho phép trên thị trường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị số lượng dung dịch sát khuẩn khi sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi thiếu dung dịch sát khuẩn và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi thiếu nước R.O và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào máy rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe di động có khóa cố định</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối : 220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p><strong>Phụ kiện :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống nối chuyên dụng để rửa máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi xịt áp lực vệ sinh máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp chứa ống nối bằng nhựa</p><p>Mắt kính bảo hộ</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng ưu việt : rửa cùng lúc 03 màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 04 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện điều khiển 24VDC an toàn cho người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển hoàn toàn bằng tiếng VIỆT</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa : nhấn 01 nút tương ứng với 01 màng lọc, máy sẽ thực hiện chu trình rửa và bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tự động pha chế dung dịch sát khuẩn có thể thay đổi cài đặt để phù hợp với nồng độ của từng loại hóa chất khử khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng phù hợp với tất cả các loại hóa chất sát khuẩn màng lọc được BYT cho phép trên thị trường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị số lượng dung dịch sát khuẩn khi sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi thiếu dung dịch sát khuẩn và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi thiếu nước R.O và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào máy rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe di động có khóa cố định</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối : 220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p>v <strong>Phụ kiện :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống nối chuyên dụng để rửa máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi xịt áp lực vệ sinh máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp chứa ống nối bằng nhựa</p><p>- Mắt kính bảo hộ</p> | <p>Bảo hành 12 tháng: kiểm tra định kỳ 03 tháng 01 lần, thay thế các linh kiện do lỗi nhà cung cấp...</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-21 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27
710 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ nuôi cấy vô trùng | Tủ an toàn sinh học II A2 | ATV-BSC-1300IIA2 | Công Ty CP Airtech Thế Long - Chi Nhánh Hải Dương | Việt Nam | Công Ty CP Airtech Thế Long - Chi Nhánh Hải Dương | Việt Nam |  | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG |  | Nhóm null |  |  | 285000000 | t | Cái | false | 2021-05-29 | 2021-11-29 | <p>Là tủ thao tác kín trong phòng thí nghiệm, bảo vệ an toàn cho người sử dụng, mẫu thao tác và môi trường trước các tác nhân gây lây nhiễm sinh học.&nbsp;</p> | <ul><li>Tủ an toàn sinh học bao gồm thân tủ, cửa kính, chân tăng, các bánh xe, lọc, hộp quạt, máng thoát nước và hệ thống điều khiển điện,…</li><li>Thân tủ được làm bằng thép sơn tĩnh điện. Khoang làm việc được thiết kế bởi Inox 304, được lắp đặt dễ dàng cho việc làm sạch và chống ăn mòn hóa chất. Van xả được lắp ở phía dưới cạnh bên trái bàn làm việc.</li><li>Toàn bộ hệ thống thiết bị vận hành được điều khiển bởi vi điều khiển, màn hình LED hiển thị trạng thái hoạt động và các thông tin lỗi (nếu có). Cảnh báo còi được kích hoạt khi tấm kính mở cao hơn vị trí an toàn cho phép,…</li></ul> |  | <p>- Thông số kỹ thuật:</p><p>+ Kích thước ngoài: 1500x790x2050mm</p><p>+ Kích thước trong: 1200x700x650mm</p><p>+ Kết cấu: Thép sơn tĩnh điện</p><p>+ Lọc ULPA: Hiệu suất 99.9995% ở mức 0.12μm</p><p>+ Tỷ lệ khí tuần hoàn: 70%</p><p>+ Đèn UV: Công suất 30W</p><p>+ Điện áp: AC220V, 1Ǿ, 50Hz</p><p>+ Đèn chiếu sáng: Công suất 31W</p><p>+ Vận tốc khí thổi xuống: 0.35m/s</p><p>+ Vận tốc khí vào: 0.55m/s</p><p>+ Độ ồn: ≤ 63 dBA</p><p>+ Trọng lượng: 300kg</p><p>+&nbsp;Tổng số cụm khuẩn lạc được nén trong dụng cụ lấy mẫu &lt;=10CFU./lần</p><p>+ Tổng số cụm khuẩn lạc tại khe của dụng cụ lấy mẫu&lt;= 5CFU./time</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG | 2021-05-29 | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG | 2021-06-16
711 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn tiêm thay băng 3 tầng cỡ nhỡ | B3-0230G | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 3600000 | t | Bộ | true | 2021-04-22 | 2022-04-22 | <ul><li>Bàn bao gồm 3 tầng khay, các khay có lan can 4 phía</li><li>Bàn có 1 giá đỡ xô loại 10L, giá đỡ xô có thể xoay gọn vào trong khi không sử dụng</li><li>Bàn di chuyển êm và linh hoạt bằng bốn bánh xe.</li></ul> | <p>- Bàn chính:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Bánh xe:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p>- Gía đỡ xô 10 lít:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-04-22 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-05-17
712 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Máy hút mũi cho bé | Co-Clean Enfant (COE-100) | Welbutech Co., Ltd | Hàn Quốc | Welbutech Co., Ltd | Hàn Quốc |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 990000 | t | Hộp | true | 2020-11-23 | 2022-12-31 | <p class="ql-align-justify">- Máy có kích thước nhỏ gọn chiều dài thân máy chỉ khoảng 6 cm giúp bạn có thể di chuyển dễ dàng trên lòng bàn tay và bỏ gọn vào túi sách mang theo khi đi làm, đi chơi hay du lịch,…</p><p class="ql-align-justify">- Các bộ phận của&nbsp;<strong>máy hút mũi Co-Clean Enfant 100</strong>&nbsp;được thiết kế rời, giúp người dùng có thể tháo lắp dễ dàng và vệ sinh được các vị trí chi tiết nhỏ nhất trên máy.</p><p class="ql-align-justify">- Máy có thể sử dụng tại nhà tiện dụng, và đặc biệt là dể dàng sử dụng, chất liệu an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của bé khi sử dụng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;<strong>Máy hút mũi tại nhà</strong>&nbsp;Welbutech (Co-Clean COE-100) không chỉ có tác dụng hút mũi mà còn giúp điều trị nghẹt mũi hay chảy máu mũi, ngăn ngừa bệnh cảm lạnh và đẩy lùi các tác nhân gây bệnh như virút, vi khuẩn vào tai hoặc xoang gây viêm và nhiều tác hại khác…</p><p class="ql-align-justify">- Các chuyên gia bác sĩ khuyên bạn nên kết hợp sử dụng dung dịch nước muối 0.9% để phun vào mũi nhằm kích thích hoạt động của các tế bào niêm mạc, giúp cân bằng độ ẩm trong mũi tối ưu nhất.</p> | <p><img src="https://cf.shopee.vn/file/853f64e5463cfa6acde58918ea523890" alt="Máy Hút Mũi Cho Bé Welbutech Co-Clean Enfant COE-100 ¦ Shopee Việt Nam"></p> |  | <ul><li class="ql-align-justify">Thương hiệu: Welbutech</li><li class="ql-align-justify">Xuất xứ: Hàn Quốc</li><li class="ql-align-justify">Model: COB-100.</li><li class="ql-align-justify">Màu sắc: Hồng, trắng</li><li class="ql-align-justify">Công dụng: Hút mũi cho bé và người lớn</li><li class="ql-align-justify">Nguồn điện sử dụng: DC 3V.</li><li class="ql-align-justify">Công suất phun: 1ml/phút hoặc cao hơn.</li><li class="ql-align-justify">Áp lực hút: 380mmHg +/- 15mmHg.</li><li class="ql-align-justify">Kích thước: (D x R x C cm) 6 x 4 x 18.</li><li class="ql-align-justify">Trọng lượng thân máy: 160g (chưa bao gồm pin)</li><li class="ql-align-justify">Trọng lượng sản phẩm: 300g.</li><li class="ql-align-justify">Dung tích ngăn chứa dịch mũi và nắp đựng dịch mũi: 5ml</li><li class="ql-align-justify">Chất liệu cao cấp, an toàn sử dụng.</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-23 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2021-06-23
713 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn phẫu thuật di động | TruLight 5520 | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN | Đức | Nhóm null |  |  | 790000000 | t | Bộ | true | 2021-05-06 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Thiết bị mới 100%;</p><p>Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO9001 và ISO13485, CE</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN | 2021-05-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN | 2021-05-06
714 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim 3 kênh | Kenz Cardico 306 | Suzuken Co., Ltd. | Nhật Bản | Suzuken Co., Ltd. | Nhật Bản | ["2021"] | Công Ty TNHH Clover Cộng | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 60000000 | t | Bộ | true | 2021-04-08 | 2022-12-20 | <p>Máy Điện Tim 3 Kênh</p><p>Model: Kenz Cardico 306</p><p>Hãng Sản Xuất: Suzuken</p><p>Nước Sản Xuất: Nhật Bản</p> | <p>Hệ thống bao gồm:</p><ul><li>Máy chinh</li><li>Cáp điện tim</li><li>Bộ kẹp chi</li><li>Bộ núm điện cực</li><li>Gel điện tim</li><li>Ống Giấy</li><li>Giấy điện tim</li><li>HDSD</li></ul> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trở kháng đầu vào: 10MΩ hoặc hơn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực: 12 điện cực chuẩn và điện cực Cabrera</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu vào bệnh nhân: Một bệnh nhân</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại bỏ tín hiệu cùng pha: 100 dB hoặc hơn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện thế phân cực: ±500mV hoặc hơn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ nhạy tầng số: 0.05-150Hz&nbsp;(giữa -3dB + 0.5 dB)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hằng số thời gian: 3.2giây hoặc hơn</p><p><br></p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Clover Cộng | 2021-04-08 | Công Ty TNHH Clover Cộng | 2021-04-08
715 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | cobas b221 < 6 > OMNI S6 sys | cobas b221 < 6 > OMNI S6 sys | Roche Diagnostics International Ltd | Thụy Sĩ | Roche Diagnostics GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 1290000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p>-Hệ thống đo pH/khí máu, điện giải, các thành phần của hemoglobin (COOX) và các thành phần chất chuyển hóa được thiết kế theo cấu trúc module.</p><p>-Máy là một hệ thống tự động:</p><p>+Tự chuẩn định:&nbsp;Hệ thống chuẩn định của máy hoàn toàn tự động.</p><p>&nbsp;*Chuẩn định 2 điểm: sau mỗi 12 giờ.</p><p>&nbsp;*Chuẩn định 1 điểm: sau mỗi 30 phút</p><p>&nbsp;*Chuẩn định hệ thống: sau mỗi 24 giờ</p><p>+ Sau mỗi mẫu đo máy tự động thực hiện quy trình làm sạch và sấy khô buồng đo</p><p>-Thời gian đo nhanh chóng và chính xác:</p><p>+ Sau 120 giây kể từ khi đưa mẫu vào sẽ có đầy đủ các kết quả về khí máu, pH, điện giải, các thành phần hemoglobin và các thành phần chất chuyển hóa.</p><p>+Năng suất đo của máy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;* 30 mẫu/ giờ khi dùng syringe</p><p>&nbsp;* 27 mẫu/ giờ khi dùng mao quản.</p><p>-Lượng mẫu đo rất ít:</p><p>+Chỉ cần 210 µl khi sử dụng bơm tiêm hay ống mao quản. Tuy nhiên với chế độ đo tuần tự từng module, chỉ cần tối thiểu 172 µl là đủ cho tất cả các thông số.</p><p>+Lượng mẫu sử dụng rất ít nên rất có lợi cho các bệnh nhân sơ sinh, khoa nhi, lão khoa và các bệnh nhân nặng trong trạng thái trầm trọng.</p> | <p>- Máy đo pH/khí máu, điện giải, các thành phần của hemoglobin (COOX) và các thành phần chất chuyển hóa được thiết kế theo cấu trúc module hoàn toàn tự động</p><p>- Điện cực, hóa chất lắp đặt và huấn luyện ban đầu: 01 bộ</p><p>- Bộ lưu điện UPS 2KVA</p> |  | <p>-Kích thước: RộngxCaoxSâu: 51x59x60 cm</p><p>- Khối lượng: 45 Kg&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
716 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị điện xung | GP-400P | GOODPL INC | Hàn Quốc | GOODPL INC | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 88000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-04 | 2022-06-04 | <p><strong>Giường kéo giãn cột sống</strong></p><p><strong>Model: GP-400P</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Goodpl</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><br></p> | <p><span style="color: black;">- Dây</span> điện cực hút: 01bộ</p><p><span style="color: black;">-</span> Cốc đựng điện cực: 04 cái</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;</span>Đệm xốp: 04 cái</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;</span>Cáp pad trắng: 01 cái</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;</span>Cáp pad đỏ: 01 cái</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;</span>Pad: 04 miếng</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;</span>Đai cố định(cỡ L): 01 cáiư</p><p>- Đai cố định (cỡ S): 01 cái</p> |  | <p>- Nguồn điện : AC 220V, 50/60Hz</p><p>- Công suất tiêu thụ: 40VA</p><p>- Điện áp đầu ra lớn nhất: 30Vp-p (500Ω)</p><p>- Cường độ dòng ra lớn nhất: 8mA (500 Ω)</p><p>- Tần số trị liệu cơ bản: 1Hz- 1.000 Hz</p><p>- Thời gian trị liệu&nbsp;: 1 ~ 30 phút</p><p><span style="color: black;">- Áp suất hút: 120, 160, 225mmHg</span></p><p><span style="color: black;">-</span> Kích thước (WxDxH) : 418x365x190mm</p><p>- Trọng lượng: 8 Kg</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-04 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-04
717 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Thìa nạo xương | FK633R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2766100 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Thìa nạo xương Volkmann, số 0, dài 170mm, đầu rộng 5,20mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang trái, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-09
718 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Máy hút mũi cho bé | Co-Clean Baby (COB-100) | Welbutech Co., Ltd | Hàn Quốc | Welbutech Co., Ltd | Hàn Quốc |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 990000 | t | Hộp | true | 2020-11-23 | 2022-12-31 | <p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Máy xông hút mũi CoClean Baby 100</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;là thiết bị chuyên hỗ trợ điều trị các bệnh về mũi cực kỳ hiệu quả và tiện dụng. Người sử dụng có thể dùng máy đề hút dịch mũi cho người lớn và trẻ em, hoặc vệ sinh mũi bằng cách phun dung dịch nước muối dưới dạng các hạt siêu nhỏ (0.68 micron) vào sâu trong mũi mà không gây kích ứng, giúp bảo vệ khỏi các nguy cơ gây bệnh và hỗ trợ tối đa hiệu quả điều trị các bệnh về mũi.</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-Máy sử dụng pin sạc giúp tiết kiệm chi phí.</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-Chức năng hút chất nhầy trong khoang mũi với áp lực tối ưu ( đã qua kiểm nghiệm lâm sàng).</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế.</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-Nhỏ gọn, thuận lợi cho việc sử dụng và di dộng bên ngoài.</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-Dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng.</span></p> | <p><img src="https://thietbiytevp.com/products/cob%20100.jpg" alt="Máy hút mũi CoClean Baby COB 100"></p> |  | <p class="ql-align-justify">- Model:&nbsp;<strong>COB-100</strong>.</p><p class="ql-align-justify">- Công dụng: Hút mũi cho bé và người lớn</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn điện sử dụng: DC 3V.</p><p class="ql-align-justify">- Công suất phun: 1ml/phút hoặc cao hơn.</p><p class="ql-align-justify">- Áp lực hút: 380mmHg +/- 15mmHg.</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước: (D x R x C cm) 6 x 4 x 18.</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng thân máy: 160g ( chưa bao gồm pin.</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng sản phẩm: 300g.</p><p class="ql-align-justify">- Chất liệu cao cấp, an toàn sử dụng.</p><p class="ql-align-justify">- Thương hiệu: Welbutech-Hàn Quốc.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Bộ sản phẩm gồm</strong>: 1 máy hút mũi COE-200, 2 đầu silicon, 1 kẹp gấp, 4 đầu kẹp thay thế, 2 pin AA</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-23 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2021-06-23
719 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | FC-G168 | TD-4277 | TaiDoc Technology Corporation | Đài Loan | TaiDoc Technology Corporation | Đài Loan | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | Đài Loan | Nhóm null |  |  | 1850000 | t | Bộ | true | 2021-05-06 | 2026-05-31 | <p>* Máy có bluetooth kết nối với phầm mềm FaCare,&nbsp;</p><p>* Lưu trữ&nbsp;kết quả đo không giới hạn trên phần mềm và cloud server, và lưu 1000 kết quả trong máy.</p><p>* Cài đặt được đo trước hoặc sau ăn</p><p>* Hiện thị kết quả đo, thời gian đo và vẽ đồ thị kết quả, kết quả đo trung bình 7, 14, 21, 28, 60, 90,...</p><p>* Báo kết quả đo bất thường vào điện thoại, email của người đo và bác sĩ điều trị,</p><p>* Kết nối với máy tính, điện thoại, máy tính bản, máy in để in kết quả,</p><p>* Kết nối với hệ thống quản lý bệnh viện (HIS), tạo và lưu kết quả trên bệnh án điện tử (EMR),</p><p>* Không mã hóa, nhanh, chính xác,</p><p>* Có thể chuyển đổi đơn vị mg/dL và mmol/L&nbsp;</p><p>* Mẫu máu rất nhỏ, chỉ cần 0,5uL,</p><p>* Sản phẩm đi kèm: bút lấy máu, 01 hộp que test (10 que); 01 hộp kim lấy máu (10 kim)</p><p>Sản xuất tại Đài Loan - theo công nghệ của hãng MedNet GmbH- CHLB Đức</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | 2021-05-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | 2021-05-06
720 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ nuôi cấy vô trùng | Tủ an toàn sinh học II A1 | ATV-BHC-T700IIA1 | Công Ty CP Airtech Thế Long | Việt Nam | Công Ty CP Airtech Thế Long | Việt Nam |  | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG |  | Nhóm null |  |  | 231000000 | t | Cái | false | 2021-05-29 | 2021-11-29 | <p>Tủ an toàn sinh học II A1 là tủ thao tác kín trong phòng thí nghiệm, bảo vệ an toàn cho người sử dụng, mẫu thao tác và môi trường trước các tác nhân gây lây nhiễm sinh học.&nbsp;</p> | <p>+ Kích thước: 900x700x1270mm</p><p>+ Kết cấu: Thép sơn tĩnh điện, bàn làm việc inox 304</p><p>+ Lọc HEPA: Hiệu suất 99.99% ở mức 0.3μm</p><p>+ Tỷ lệ khí tuần hoàn: 70%</p><p>+ Đèn UV: Công suất 15W</p><p>+ Điện áp: AC220V, 1Ǿ, 50Hz</p> |  | <p>+ Vận tốc khí cấp: 5m3/min</p><p>+ Vận tốc khí ra: 3.7m3/min</p><p>+ Tốc độ gió trong vùng làm việc: 0.28m/s</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG | 2021-05-29 | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG | 2021-06-16
721 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy Siêu âm màu tổng quát sản phụ khoa | HERA W10 | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 4550000000 | t | Cái | true | 2021-05-07 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống máy chính kỹ thuật số HERA W10</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Màn hình LCD 23inch (đơn vị đèn nền LED).</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Convex (CA2-9A) Ứng dụng ổ bụng, sản phụ khoa, cản quang.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Khối (CV1-8A) Ứng dụng sản phụ khoa, niệu.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Transvaginal (E3-12A) Ứng dụng sản phụ khoa, tiết niệu.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú, tim.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình siêu âm 4D, 3D, 2D, tổng quát, sản phụ khoa, tim, mạch máu, mô mềm, phần nông.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm Sonoview.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hình ảnh hòa âm/ hòa âm đảo xung, hình ảnh phân giải động, hình ảnh phức hợp điểm.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình 2D-NT ứng dụng đo độ mờ da gáy tự động.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình Doppler vi mạch.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình hiển thị hình ảnh 3D mạch máu﻿</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện chuẩn.</span></p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Hệ thống máy chính kỹ thuật số HERA W10</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Màn hình LCD 23inch (đơn vị đèn nền LED).</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Convex (CA2-9A) Ứng dụng ổ bụng, sản phụ khoa, cản quang.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Khối (CV1-8A) Ứng dụng sản phụ khoa, niệu.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Transvaginal (E3-12A) Ứng dụng sản phụ khoa, tiết niệu.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú, tim.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình siêu âm 4D, 3D, 2D, tổng quát, sản phụ khoa, tim, mạch máu, mô mềm, phần nông.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm Sonoview.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hình ảnh hòa âm/ hòa âm đảo xung, hình ảnh phân giải động, hình ảnh phức hợp điểm.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình 2D-NT ứng dụng đo độ mờ da gáy tự động.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình Doppler vi mạch.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình hiển thị hình ảnh 3D mạch máu﻿</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện chuẩn.</span></p> | <p class="ql-align-justify"><br></p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-05-07 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-05-07
722 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | HỆ THỐNG HOLTER ĐIỆN TIM 3 KÊNH | BTL 08 HOLTER H100 (KÈM PHẦN MỀM) | BTL Industries Limited | Bulgaria | BTL Industries Limited | Anh | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 185000000 | t | Cái | true | 2021-04-21 | 2021-12-31 | <p><strong>Model: BTL 08 Holter H100</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: BTL Industries</strong></p><p><strong>Xuất xứ: EU - Bulgaria</strong></p><p><br></p><ul><li>Mới 100%</li><li>Sản xuất : 2020 trở về sau</li></ul> | <p><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CẤU HÌNH THIẾT BỊ</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đĩa phần mềm Cardiopoint dùng cho Holter H100: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy BTL-08 Holter H100 (3 kênh): 01 máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khóa phần cứng (HW key): 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp bệnh nhân 5 cực: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đựng với dây cài: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin 4 viên và Bộ sạc : 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẻ nhớ SD card 2GB: 02 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ 30 điện cực dán cho người lớn: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp kết nối miniUSB: 01 dây</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đọc thẻ nhớ SD: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp đựng xách tay: 01 hộp </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tính, máy in (Mua tại Việt Nam): 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>CHI TIẾT THEO PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-04-21 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-04-21
723 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn tiếp dụng cụ inox | B2-0215 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1900000 | t | Bộ | true | 2021-04-22 | 2022-04-22 | <ul><li>Bàn bao gồm 4 bánh xe giúp di chuyển nhẹ nhàng linh hoạt</li><li>Gía đỡ khay có thể điều chỉnh độ cao</li><li>Khay có thể tháo rời</li></ul> | <p>- Chân bàn cùng phụ kiện:&nbsp;01 bộ</p><p>- Khung đỡ khay&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p>- Khay &nbsp;: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Bánh xe:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04 cái</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul><p><br></p> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-04-22 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-05-17
724 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Hộp hấp bông băng phi 34cm (phụ kiện máy hấp tiệt trùng) | H3-0702 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 890000 | t | Bộ | true | 2021-04-23 | 2022-04-23 | <ul><li>Hộp có nắp đậy kín và có móc khóa để giữ chặt.</li><li>Đai chắn hơi có 8 lỗ hình ô van, bố trí cách đều nhau ứng với 8 cụm lỗ thông hơi. Đai có khóa hãm chắc chắn, kín khi đóng</li></ul> | <p>- Hộp:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Đai chắn hơi:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-04-23 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-05-17
725 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động CL-900i | CL-900i | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Vạn Niên | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1320000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-05 | 2022-04-05 | <p><strong>Máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang tự động CL-900i</strong></p><p>Máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang tự động CL-900i là một trong những máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang tự động hoàn toàn nhỏ gọn nhất thế giới với công suất lên tới 180 xét nghiệm/giờ. Thiết bị này được tích hợp những công nghệ vô cùng tiên tiến, cho phép người dùng trải nghiệm những tính năng vô cùng tiện lợi:</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Khả năng tách từ chính xác với độ tin cậy ổn định.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Thiết bị sẽ tách riêng các chất thải lỏng và chất thải rắn, từ đó, góp phần bảo vệ môi trường.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Công nghệ lau rửa kim cho phép tăng cường hiệu quả xét nghiệm và làm giảm tối đa nguy cơ nhiễm chéo.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Người sử dụng có thể nạp hóa chất và các loại vật tư tiêu hao liên tục trong suốt quá trình tiến hành xét nghiệm.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Việc bảo dưỡng thiết bị vô cùng đơn giản, giúp người sử dụng tiết kiệm thời gian và công sức.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Người sử dụng chỉ cần nhấn một nút để chạy mẫu, do đó, việc vận hành thiết bị vô cùng dễ dàng.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Giao diện phần mềm trực quan cho phép người sử dụng có thể tiếp cận mọi tính năng của thiết bị một cách dễ dàng.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Thiết bị mang tới phương thức quản lý vật tư tiêu hao vô cùng thông minh.</span></p><p><span style="color: black;">Danh mục xét nghiệm: </span></p><p>Tuyến giáp: FT3, FT4, T3, T4, TSH, Anti-TG, Anti-TPO, TG, rT3, TRAB</p><p>Sinh sản: Total Beta-HCG, FSH, LH, PRL, E2, E3, TESTO, PROG, Free Testerone, 17-OH PROG, SHBG, AMH</p><p>Dấu ấn ung thư: CEA, AFP, CA125, CA15-3, CA19-9, FPSA, TPSA, NSE, CYFRA 21-1, CA72-4, PG I, PG II, SCCA, HE4, ProGRP, CA50, CA242</p><p>Bệnh truyền nhiễm: HBsAg, Anti-HBs, HBeAg, Anti-HBe, Anti-HBc, HIV Combo, Anti-HCV, Anti-TP, Định lượng HbeAg, Anti-HBc, IgM</p><p>Xương: PTH, Calcitonin, Vitamin D toàn&nbsp;phần, Metabolic</p><p>Tiểu đường: Insulin, C-peptide</p><p>Thiếu máu: Vitamin B12. Ferritin, Folate, RBC Folate</p><p>Chẩn đoán trước sinh: PAPP-A, Free Beta-HCG</p><p>Tăng huyết áp; Angiotension I, Angiotension II, Renin, Aldosterone</p><p>Xơ gan: LN, HA, PIIINP, CIV</p><p>Hormone tăng trưởng: TGH, IGF-1</p><p>Chẩn đoán nhiễm khuẩn, Bệnh truyền từ mẹ sang con, Tim mạch, Tuyến thượng thận ...</p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Hệ thống máy chính.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ kim hút mẫu và hoá chất</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Khay hoá chất 15 vị trí có hệ thống làm lạnh</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Khay đặt mẫu có sức chứa lớn với 50 vị trí. </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ đọc mã vạch thuốc thử và vật tư tiêu hao</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Hướng dẫn sử dụng</span></p> |  | <p>Công suất: Lên đến 180 xét nghiệm/giờ </p><p>Nguyên tắc đo: Nền tảng vi hạt siêu thuận từ được gắn nhãn ALP và chất nền AMPPD.</p><p>Hệ thống mẫu</p><p>-&nbsp;Bộ nạp mẫu: Nạp mẫu vào và lấy mẫu ra liên tục.</p><p>-&nbsp;Vị trí mẫu: 50.</p><p>-&nbsp;Kim hút mẫu: Kim thép, cảm biến đo mực chất lỏng, cảm biến cục đông, cảm biến chống va chạm song song và thẳng đứng.</p><p>-&nbsp;Thể tích mẫu: 10µl~200µl, mỗi lần hút thêm 1µl. </p><p>-&nbsp;Pha loãng mẫu: Tự động pha loãng 1:2 ~ 1:40.</p><p>Khay hóa chất</p><p>-&nbsp;Đĩa hóa chất: 15 vị trí hóa chất, nạp liên tục, bộ trộn vi hạt từ toàn thời gian.</p><p>-&nbsp;Hệ thống làm lạnh: 2°C~8°C</p><p>-&nbsp;Quy cách đóng gói: 50 hoặc 100 xét nghiệm/ hộp.</p><p>-&nbsp;Quét mã: Máy quét mã vạch ngoài/tích hợp.</p><p>-&nbsp;Kim hóa chất: Kim thép, cảm biến đo mực chất lỏng, cảm biến cục đông, cảm biến chống va chạm song song và thẳng đứng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thể tích hóa chất: 20µl~200µl, mỗi lần hút thêm1µl.</p><p>Hệ thống chất nền</p><p>-&nbsp;Lọ chất nền: 300/500 xét nghiệm mỗi lọ, kim đâm xuyên đáy.</p><p>-&nbsp;Nạp chất nền: Có thể nạp liên tục khi máy đang chạy xét nghiệm.</p><p>-&nbsp;Ủ chất nền: ủ liên tục.</p><p>-&nbsp;Thể tích hút: 200µl. </p><p>Bộ phận tách từ</p><p>Nguyên lý: Bộ tách từ 3 pha.</p><p>-Nhiệt độ: Độ chính xác: 37±0.3°C.</p><p>Hệ thống phản ứng</p><p>-&nbsp;Chế độ cảm biến: Đếm lượng tử. </p><p>-&nbsp;Cảm biến tín hiệu: Ống nhân quang (PMT) đếm lượng tử.</p><p>-&nbsp;Hiệu chuẩn PMT: Mô-đun tham chiếu LED</p><p>-&nbsp;Vị trí ủ: 82.</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ: Độ chính xác: 37±0.3°C. </p><p>-&nbsp;Bộ phận khuấy: Trộn xoáy không tiếp xúc</p><p>Nạp cuvet và Thu gom chất thải:</p><p>-&nbsp;Cuvet: Cuvet nhựa sử dụng một lần.</p><p>-&nbsp;Nạp Cuvet: 88 cuvet mỗi khay, 2 khay có thể nạp cùng lúc, nạp vào và lấy ra liên tục.</p><p>-&nbsp;Thu gom chất thải: Hộp đựng chất thải, 200 cuvet mỗi hộp.</p><p>Điều kiện làm việc:</p><p>-&nbsp;Nguồn điện: 100V-240V~, 60Hz.</p><p>-&nbsp;Nguồn điện đầu vào: 5000VA. </p><p>-&nbsp;Nhiệt độ làm việc: 15°C~30°C.</p><p>-&nbsp;Độ ẩm tương đối: 35%RH~80%RH, không ngưng tụ.</p><p>-&nbsp;Kích thước: Máy chính: 860mm * 740mm * 560mm (dài*rộng*cao).</p><p>-&nbsp;Khối lượng: 132kg.</p><p>-&nbsp;Độ cao trên mặt biển: -400m~3000m (70kpa)</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-05 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-05
726 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 22 thông số | Swelab Alfa Plus Standard | Boule Medical AB | Thụy Điển | Boule Medical AB | Thụy Điển |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 410000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-08 | 2021-04-30 | <p>Máy phân tích huyết học Swelab Alfa Plus Standard là máy phân tích huyết học 22 thông số tự động 3 thành phần bạch cầu của hàng Boule Medical AB.Là thiết bị dùng để phân tích các thành phần trong máu người.</p><p>Máy phân tích huyết học Swelab Alfa Plus Standard có tính năng lấy máu qua ống vi mao dẫn.Dựa trên chích ngón tay để lấy máu từ bệnh nhân, tính năng độc đáo này biến Swelab là máy đếm tế bào máu nhanh nhất thế giới hiện nay.</p><p>Máy còn tích hợp bộ lắc máu tự động-&nbsp;Có thể lắc 5 mẫu bệnh phẩm cùng 1 lúc</p> | <p>1. Máy chính: 01 chiếc</p> <p>2. Hóa chất chạy thử:&nbsp;</p> <p>- Alfa Diluent: 01 bình</p> <p>- Alfa Lyse: 01 bình</p> <p>3. Máy in: 01 chiếc</p> <p>4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ&nbsp;</p> |  | <p>1.&nbsp;Phương pháp đo: Trở kháng (đối với thông số MCV, MPV, RBC, WBC và PLT) và đo quang (đối với HGB)<br /> 2. Các thông số: 22 thông số bao gồm: RBC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH, MCHC, WBC, RDW%, RDW, PCT, PDW%, PDW, P-LCR, P-LCC, LYM, MID, GRAN, LYM%, MID%, GRAN%<br /> 3.&nbsp;Thể tích hút mẫu (từ ống mở): ≤ 110 μl. Thể tích hút mẫu (từ ống vi mao dẫn MCI): 20 μl</p> <p>4.Tích hợp bộ lắc máu tự động</p> <p>5.Tốc độ xét nghiệm (từ ống mở): ≥ 60 mẫu/h<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-20 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-04-08
727 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | FC-M168 | TD-4216 | TaiDoc Technology Corporation | Đài Loan | TaiDoc Technology Corporation | Đài Loan | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ |  | Nhóm null |  |  | 1980000 | t | Bộ | true | 2021-05-06 | 2026-05-31 | <p>Máy đo đa chức năng 5 trong 1</p><p>* Máy có bluetooth kết nối với phầm mềm FaCare,&nbsp;</p><p>* Lưu trữ&nbsp;kết quả đo không giới hạn trên phần mềm và cloud server, lưu 300 kết quả trong máy</p><p>* Hiện thị kết quả đo, thời gian đo và vẽ đồ thị kết quả, kết quả đo trung bình 7, 14, 21, 28, 60, 90,...</p><p>* Báo kết quả đo bất thường vào điện thoại, email của người đo và bác sĩ điều trị,</p><p>* Kết nối với máy tính, điện thoại, máy tính bản, máy in để in kết quả,</p><p>* Kết nối với hệ thống quản lý bệnh viện (HIS), tạo và lưu kết quả trên bệnh án điện tử (EMR),</p><p>* Không mã hóa, nhanh, chính xác,</p><p>* Có thể chuyển đổi đơn vị mg/dL và mmol/L</p><p>+ Mẫu máu rất nhỏ, chỉ 0,5uL mẫu máu mao mạch</p><p>* Bộ bao gồm:</p><p>+ Hộp 10 que thử đường huyết</p><p>+ 05 que thử UA</p><p>+ 02 que thử Cholesterol</p><p>+ Que thử Ketone và lactate (không kèm theo)</p><p>+ Hộp 20 kim lấy máu</p><p>Sản xuất tại Đài Loan - theo công nghệ của hãng MedNet GmbH- CHLB Đức</p> | <p>CÂN NẶNG0,290 kgKÍCH THƯỚC18 × 13 × 6 cmGIAO TIẾPBLE – Bluetooth năng lượng thấp.CẢNH BÁO XETONĐúngNGUỒN NĂNG LƯỢNG2 x Pin AAADUNG LƯỢNG BỘ NHỚ1000 bộ (mét) / Bộ không giới hạn (kết nối với ZAF-552)TRUNG BÌNH NGÀY (GLUCOSE)7, 14, 21, 28, 60 và 90 ngàyBÁO THỨC HÀNG NGÀY4 báo thức hàng ngàyKÍCH THƯỚC10,2 (L) x 5,7 (W) x 2,2 (H) cmCÂN NẶNG57 g.&nbsp;không có pinĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNGNhiệt độ: + 8 ° C đến + 45 ° C</p><p>Độ ẩm: 10% đến 90% RHĐIỀU KIỆN LƯU TRỮNhiệt độ: -20 ° C đến + 60 ° C (mét), + 2 ° C đến + 30 ° C (Dải)QUE THỬ GLUCOSESản phẩm: ZAF-143-2</p><p>Loại enzym: GDH-FAD</p><p>Cỡ mẫu: 0,5uL</p><p>Thời gian phản ứng: 5 giây.</p><p>Khoảng đo: 10-800 mg / dl (0,56-44,4 mmol / L) Khoảng</p><p>Hematocrit: 0% – 70% Độ</p><p>chính xác: SD &lt;5mg / dl (0,278 mmol / L), CV &lt;5% ở 100mg / dl (5,55 mmol / L)</p><p>Độ chính xác: +/- 15 mg / dl nếu &lt;100 mg / dl, +/- 15% nếu&gt; 100 mg / dlQUE THỬ XETONSản phẩm: ZAF-143-3</p><p>Loại enzym: HBD</p><p>Cỡ mẫu: 0,8uL</p><p>Thời gian phản ứng: 10 giây.</p><p>Phạm vi đo: 0,1 – 8,0 mmol / L</p><p>Khoảng Hematocrit: 10% – 70% Độ</p><p>chính xác: &lt;1 mmol / L SD &lt;0,1 mM,&gt; 1 mmol / L, CV &lt;7,5%QUE THỬ LACTATSản phẩm: ZAF-143-5</p><p>Cỡ mẫu: 0,8uL</p><p>Thời gian phản ứng: 5 giây.</p><p>Phạm vi đo: 0,3 – 22 mmol / L</p><p>Khoảng Hematocrit: 10% – 65% Độ</p><p>chính xác: ≤ 3 mmol / L SD &lt;0,3 mM,&gt; 3 mmol / L, CV &lt;7,5%TỔNG SỐ QUE THỬ CHOLESTEROLSản phẩm: ZAF-143-4</p><p>Cỡ mẫu: 3,0uL</p><p>Thời gian phản ứng: 60 giây.</p><p>Khoảng đo: 100 – 400 mg / dl</p><p>Khoảng Hematocrit: 20% – 60% Độ</p><p>chính xác: CV &lt;7,5%QUE THỬ AXIT URICSản phẩm: ZAF-143-6</p><p>Kích thước mẫu: 0,5uL</p><p>Thời gian phản ứng: 15 giây.</p><p>Khoảng đo: 3 – 20 mg / dl (178 – 1190 μmol / L)</p><p>Khoảng Hematocrit: 20% – 60% Độ</p><p>chính xác: CV ≤ 5 mg / dl, SD &lt;0,5 mg / dl;&nbsp;&gt; 5mg / dl, CV &lt;7,5% (≤297 μM, SD 297 μM, CV &lt;7,5%) (≤0,29mM, SD0,29mM, CV &lt;7,5%)</p> |  | <p>CÂN NẶNG0,290 kgKÍCH THƯỚC18 × 13 × 6 cmGIAO TIẾPBLE – Bluetooth năng lượng thấp.CẢNH BÁO XETONĐúngNGUỒN NĂNG LƯỢNG2 x Pin AAADUNG LƯỢNG BỘ NHỚ1000 bộ (mét) / Bộ không giới hạn (kết nối với ZAF-552)TRUNG BÌNH NGÀY (GLUCOSE)7, 14, 21, 28, 60 và 90 ngàyBÁO THỨC HÀNG NGÀY4 báo thức hàng ngàyKÍCH THƯỚC10,2 (L) x 5,7 (W) x 2,2 (H) cmCÂN NẶNG57 g.&nbsp;không có pinĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNGNhiệt độ: + 8 ° C đến + 45 ° C</p><p>Độ ẩm: 10% đến 90% RHĐIỀU KIỆN LƯU TRỮNhiệt độ: -20 ° C đến + 60 ° C (mét), + 2 ° C đến + 30 ° C (Dải)QUE THỬ GLUCOSESản phẩm: ZAF-143-2</p><p>Loại enzym: GDH-FAD</p><p>Cỡ mẫu: 0,5uL</p><p>Thời gian phản ứng: 5 giây.</p><p>Khoảng đo: 10-800 mg / dl (0,56-44,4 mmol / L) Khoảng</p><p>Hematocrit: 0% – 70% Độ</p><p>chính xác: SD &lt;5mg / dl (0,278 mmol / L), CV &lt;5% ở 100mg / dl (5,55 mmol / L)</p><p>Độ chính xác: +/- 15 mg / dl nếu &lt;100 mg / dl, +/- 15% nếu&gt; 100 mg / dlQUE THỬ XETONSản phẩm: ZAF-143-3</p><p>Loại enzym: HBD</p><p>Cỡ mẫu: 0,8uL</p><p>Thời gian phản ứng: 10 giây.</p><p>Phạm vi đo: 0,1 – 8,0 mmol / L</p><p>Khoảng Hematocrit: 10% – 70% Độ</p><p>chính xác: &lt;1 mmol / L SD &lt;0,1 mM,&gt; 1 mmol / L, CV &lt;7,5%QUE THỬ LACTATSản phẩm: ZAF-143-5</p><p>Cỡ mẫu: 0,8uL</p><p>Thời gian phản ứng: 5 giây.</p><p>Phạm vi đo: 0,3 – 22 mmol / L</p><p>Khoảng Hematocrit: 10% – 65% Độ</p><p>chính xác: ≤ 3 mmol / L SD &lt;0,3 mM,&gt; 3 mmol / L, CV &lt;7,5%TỔNG SỐ QUE THỬ CHOLESTEROLSản phẩm: ZAF-143-4</p><p>Cỡ mẫu: 3,0uL</p><p>Thời gian phản ứng: 60 giây.</p><p>Khoảng đo: 100 – 400 mg / dl</p><p>Khoảng Hematocrit: 20% – 60% Độ</p><p>chính xác: CV &lt;7,5%QUE THỬ AXIT URICSản phẩm: ZAF-143-6</p><p>Kích thước mẫu: 0,5uL</p><p>Thời gian phản ứng: 15 giây.</p><p>Khoảng đo: 3 – 20 mg / dl (178 – 1190 μmol / L)</p><p>Khoảng Hematocrit: 20% – 60% Độ</p><p>chính xác: CV ≤ 5 mg / dl, SD &lt;0,5 mg / dl;&nbsp;&gt; 5mg / dl, CV &lt;7,5% (≤297 μM, SD 297 μM, CV &lt;7,5%) (≤0,29mM, SD0,29mM, CV &lt;7,5%)</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | 2021-05-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | 2021-05-06
728 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm điện giải | 9180 ELECTROLYTE ANALYZER | 9180 Electrolyte Analyzer | Roche Diagnostics GmbH | Thụy Sĩ | Roche Diagnostics GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 225000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-30 | 2021-12-31 | <p>-Hệ thống đo điện giải hoàn toàn tự động theo phương pháp đo điện cực chọn lọc trực tiếp. Máy có cấu trúc nhỏ gọn thích hợp cho việc lắp đặt tại phòng xét nghiệm, hồi sức cấp cưú hay tại các khoa phòng. Máy rất thuận tiện trong hồi sức cấp cứu, vì thời gian đo nhanh (50 giây) và thể tích mẫu nhỏ (95µl). Đặc biệt máy đo được ion Ca++ tự do rất cần thiết trong nhi khoa, tim mạch cũng như trong lâm sàng.</p><p>-Máy là một hệ thống hoàn toàn tự động:</p><p>+Tự chuẩn định:&nbsp;Hệ thống chuẩn định của máy hoàn toàn tự động.</p><p>&nbsp;*Chuẩn định 2 điểm: sau mỗi 4 giờ.</p><p>&nbsp;*Chuẩn định 1 điểm: sau mỗi mẫu đo</p><p>+ Sau mỗi mẫu đo máy tự động thực hiện quy trình làm sạch buồng đo và chuẩn bị sẵn sàng cho mẫu đo kế tiếp.</p><p>+ Máy tự động thông báo yêu cầu chu trình làm sạch và bảo dưỡng điện cực.</p><p>-Thời gian đo nhanh chóng và chính xác:</p><p>+ Sau 50 giây kể từ khi đưa mẫu vào sẽ có đầy đủ các kết quả về các thông số điện giải đo được.</p><p>+Năng suất đo của máy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;* 60 mẫu/ giờ không in kết quả ra giấy.</p><p>&nbsp;* 45 mẫu/ giờ kèm in kết quả với máy in nhiệt lắp sẵn trong máy.</p><p>-Thể tích mẫu đo nhỏ:</p><p>+Chỉ cần tối thiểu 95 µl cho các loại mẫu như : máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu.</p><p>+Thể tích mẫu sử dụng rất ít nên rất có lợi cho các bệnh nhân sơ sinh, khoa nhi, lão khoa và các bệnh nhân nặng.</p><p><br></p><p><br></p> | <p> - Máy đo điện giải hoàn toàn tự động</p><p> - Điện cực, hóa chất lắp đặt và huấn luyện ban đầu: 01 bộ</p><p> - Bộ lưu điện UPS 2KVA</p><p> </p> |  | <p> -Kích thước: CaoxRộngxDài: 33,5x31,5x29,5 cm (13,2x12,4x12,0 in) </p><p> - Khối lượng: Khoảng 6 Kg (13 Ibs)&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-30 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
729 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị bằng sóng siêu âm | GP-200 | GOODPL INC | Hàn Quốc | GOODPL INC | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 43000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-04 | 2022-06-04 | <p><strong>Máy điều trị bằng sóng siêu âm</strong></p><p><strong>Model: GP-200</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Goodpl</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><br></p> | <p>-&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;Đầu phát siêu âm: 01 cái</p><p>-&nbsp;Gel siêu âm: 01 lọ</p><p>- Dây nguồn: 01 cái</p> | [7 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-04 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-04
730 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ tích hợp camera | Đèn mổ treo trần 2 nhánh có camera | Sim.LED 700/700MC + Sim.CAM HD | Simeon Medical GmbH & Co. KG | Đức | Simeon Medical GmbH & Co. KG | Đức | ["2021"] | CÔng ty TNHH Thương mai và đầu tư Hùng Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1580000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-08 | 2022-04-08 | <p>- Model: SIM.LED 700/700 MC + Sim.CAM HD</p><p>- Hãng, nước sản xuất: Simeon/ Đức</p><p>- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm ISO 13485</p><p>- Hàng mới 100%, đồng bộ, và đưa vào sử dụng ngay</p><p>- Hoạt động tốt trong điều kiện nóng và ẩm của Việt Nam: nhiệt độ từ 5- 40độ C, độ ẩm lên tới 95%. Bền chắc, không ảnh hưởng tới môi trường</p><p>- Bảo hành toàn bộ hệ thống thiết bị: 12 tháng. Riêng cụm bóng đèn LED bảo hành 5 năm</p><p>- Bảo trì định kỳ trong bảo hành: 4 tháng/ 1 lần</p><p>&nbsp;</p><p>Giá trên là gi<strong>á của Đèn mổ có cấu hình tiêu chuẩn.&nbsp;Giá Đèn mổ sẽ thay đổi tùy vào linh phụ kiện khách hàng yêu cầu.</strong></p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | CÔng ty TNHH Thương mai và đầu tư Hùng Đức | 2021-04-08 | CÔng ty TNHH Thương mai và đầu tư Hùng Đức | 2021-04-09
731 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ nuôi cấy vô trùng | Tủ an toàn sinh học II A | ATV-BHC-1300IIA | Công Ty CP Airtech Thế Long | Việt Nam | Công Ty CP Airtech Thế Long | Việt Nam |  | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG |  | Nhóm null |  |  | 230000000 | t | Cái | false | 2021-05-29 | 2021-11-29 | <p>Tủ an toàn sinh học II A là tủ thao tác kín trong phòng thí nghiệm, bảo vệ an toàn cho người sử dụng, mẫu thao tác và môi trường trước các tác nhân gây lây nhiễm sinh học.&nbsp;</p> | <p>Thông số kỹ thuật:</p><p>+ Kích thước: 1380x800x1945mm</p><p>+ Kết cấu: Thép sơn tĩnh điện, bàn làm việc inox 304</p><p>+ Lọc HEPA: Hiệu suất 99.99% ở mức 0.3μm</p><p>+ Tỷ lệ khí tuần hoàn: 70%</p><p>+ Đèn UV: Công suất 15W</p><p>+ Đèn chiếu sáng: Công suất 40W</p><p>+ Điện áp: AC220V, 1Ǿ, 50Hz</p><p>+ Vận tốc khí cấp: 14m3/min</p><p>+ Vận tốc khí ra: 7m3/min</p><p>+ Tốc độ gió trong vùng làm việc: 0.56m/s</p> |  | <p>Thông số kỹ thuật:</p><p>+ Kích thước: 1380x800x1945mm</p><p>+ Kết cấu: Thép sơn tĩnh điện, bàn làm việc inox 304</p><p>+ Lọc HEPA: Hiệu suất 99.99% ở mức 0.3μm</p><p>+ Tỷ lệ khí tuần hoàn: 70%</p><p>+ Đèn UV: Công suất 15W</p><p>+ Đèn chiếu sáng: Công suất 40W</p><p>+ Điện áp: AC220V, 1Ǿ, 50Hz</p><p>+ Vận tốc khí cấp: 14m3/min</p><p>+ Vận tốc khí ra: 7m3/min</p><p>+ Tốc độ gió trong vùng làm việc: 0.56m/s</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG | 2021-05-29 | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG | 2021-06-16
732 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | cobas b 221 system | cobas b 221 system | Roche Diagnostics International Ltd | Thụy Sĩ | Roche Diagnostics GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 1215000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-30 | 2021-12-31 | <p>-Hệ thống đo pH/khí máu, điện giải, các thành phần của hemoglobin (COOX) được thiết kế theo cấu trúc module.</p><p>-Máy là một hệ thống tự động:</p><p>+Tự chuẩn định:&nbsp;Hệ thống chuẩn định của máy hoàn toàn tự động.</p><p>&nbsp;*Chuẩn định 2 điểm: sau mỗi 12 giờ.</p><p>&nbsp;*Chuẩn định 1 điểm: sau mỗi 30 phút</p><p>&nbsp;*Chuẩn định hệ thống: sau mỗi 24 giờ</p><p>+ Sau mỗi mẫu đo máy tự động thực hiện quy trình làm sạch và sấy khô buồng đo</p><p>-Thời gian đo nhanh chóng và chính xác:</p><p>+ Sau 120 giây kể từ khi đưa mẫu vào sẽ có đầy đủ các kết quả về khí máu, pH, điện giải, các thành phần hemoglobin.</p><p>+Năng suất đo của máy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;* 30 mẫu/ giờ khi dùng syringe</p><p>&nbsp;* 27 mẫu/ giờ khi dùng mao quản.</p><p>-Lượng mẫu đo rất ít:</p><p>+Chỉ cần 210 µl khi sử dụng bơm tiêm hay ống mao quản. Tuy nhiên với chế độ đo tuần tự từng module, chỉ cần tối thiểu 172 µl là đủ cho tất cả các thông số.</p><p>+Lượng mẫu sử dụng rất ít nên rất có lợi cho các bệnh nhân sơ sinh, khoa nhi, lão khoa và các bệnh nhân nặng trong trạng thái trầm trọng.</p> | <p> - Máy đo pH/khí máu, điện giải, các thành phần của hemoglobin (COOX) được thiết kế theo cấu trúc module hoàn toàn tự động</p><p> - Điện cực, hóa chất lắp đặt và huấn luyện ban đầu: 01 bộ</p><p> - Bộ lưu điện UPS 2KVA</p><p> </p> |  | <p> -Kích thước: RộngxCaoxSâu: 51x59x60 cm </p><p> - Khối lượng: 45 Kg&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-30 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
733 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy phân tích miễn dịch Stratus CS 200 STAT Flurometric Analyser | Stratus CS 200 STAT Flurometric Analyser | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Fluorometric STAT Stratus CS 200 STAT là một thiết bị được điều khiển bằng&nbsp;<br /> bộ vi xử lý để đo các chất phân tích trong các dịch cơ thể với mục đích dùng&nbsp;<br /> trong chuẩn đoán invitro.<br /> Thiết bị này để sử dụng bởi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đã được đào&nbsp;<br /> trong môi trường phòng thí nghiệm lâm sàng và tại các Điểm chăm sóc (POC).</p> | <p><strong>Máy xét nghiệm chẩn đoán các chỉ dấu tim mạch Stratus CS 200</strong></p> <p>- Model: <em>Stratus CS 200</em></p> <p>- Tài liệu đi kèm: catalogue, tính năng kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh.<br /> -&nbsp; 01 Bộ lưu điện UPS 1000VA<br /> -&nbsp; Bộ hóa chất và các vật tư tiêu hao sử dụng trên máy</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | 2020-11-02 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | 2020-11-11
734 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Sonos 10 | Sonos 10/Sonos 12 | SternMed GmbH | Đức | SternMed GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1520000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Chế độ hiển thị đầy đủ<br /> Chế độ toàn màn hình mà không làm mất độ phân giải hình ảnh cung cấp cho bạn nhiều chi tiết hơn để chẩn đoán chính xác hơn.</p> <p>HIP Graf<br /> Sử dụng biểu đồ để chẩn đoán hình ảnh hông, giúp bác sĩ đưa ra chẩn đoán dễ dàng và chính xác hơn trong&nbsp; quá trình quét hông nhi. Góc khác nhau cho thấy mức độ khác nhau của hông dị dạng, dễ dàng hơn và rõ ràng hơn với sự trợ giúp của đồ thị. ( I, II, D llla, lllb )</p> <p>Chức năng IMT tự động<br /> Tự động truy tìm dấu vết&nbsp; và biện pháp độ dày của intima. Điều này, cho phép bạn đo intima nhanh hơn, dễ dàng hơn và chính xác hơn.</p> <p>Siêu nét<br /> Với chức năng siêu nét, bác sĩ lâm sàng có thể thấy kim bên trong mô rõ ràng hơn trong quá trình xử lý ý tế ( Góc kim lên tới ± 30<sup>0 </sup>)</p> <p><strong>CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN</strong></p> <p>Độ tương phản X</p> <p>• Sonos 10 cho phép người dùng điều chỉnh một chạm độ phân giải tương phản dựa trên sự khác biệt về mật độ mô.</p> <p>• Tăng cài đặt, Bình thường và Bỏ cài đặt tăng hoặc giảm độ phân giải tương phản, dựa trên loại mô và sở thích của người dùng.</p> <p>FHI</p> <p>• FHI là một công nghệ hình ảnh hòa âm mô tinh xảo sử dụng nhiều phương thức truyền và nhận dựa trên kích thước và cân nặng của bệnh nhân. Điều này cho phép Sonos 10 duy trì độ phân giải hình ảnh khi chụp ảnh bệnh nhân lớn hơn.</p> <p>• Hòa âm mô truyền thống và hài hòa theo pha làm giảm chất lượng hình ảnh và độ phân giải khi thâm nhập tăng.</p> <p>• Công nghệ FHI cải thiện đáng kể khả năng chẩn đoán và sự tự tin lâm sàng ở những ca bệnh phức tạp.</p> <p>• Chùm tia quét siêu âm</p> <p>• So với trước đây là chùm tia kép truyền thống, máy siêu âm Sonos 10 sử dụng bốn tia cho siêu âm</p> <p>• Tăng gấp đôi âm lượng tín hiệu nhận được so với phương pháp truyền thống, tăng độ phân giải hình ảnh và tạo ra hình ảnh chính xác hơn.</p> <p>• Tạo ra tốc độ khung hình cao hơn, đảm bảo chẩn đoán tốt hơn, đáng tin cậy hơn và hiệu quả hơn, đặc biệt là cho các cơ quan chuyển động.</p> <p>• Dòng chảy</p> <p>• Công nghệ phát hiện màu thích ứng này có thể tự động điều chỉnh đánh giá tín hiệu màu và nhiễu theo các mô khác nhau.</p> <p>• Do đó, độ nhạy màu của dòng chảy tốc độ thấp được tăng cường đáng kể</p> | <ul> <li>01 Máy chính Sonos 10, màn hình màu LCD 15 Inches, 03 cổng cắm đầu dò</li> <li>01 đầu dò 2D Convex, tần số siêu âm từ 2.0 - 6.8 MH z</li> <li>01 đầu dò Linear, tần số siêu âm từ 4.0 – 15.0 MHz</li> <li>01 đầu dò tim, tần số siêu âm từ 1.5 – 5.3 MHz</li> <li>01 bộ máy tính + máy in</li> <li>01 phần mềm in trả kết quả siêu âm</li> <li>01 bộ lưu điện 12 KVA</li> </ul> |  | <p><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</strong></p> <p><strong>GIAO DIỆN</strong></p> <p>Bảng điều khiển:</p> <p>- Bàn phím chữ và số</p> <p>- 8 slide TGC</p> <p>- Phím backlit tương tác</p> <p>Màn hình:</p> <p>- LCD màu độ phân giải cao</p> <p>- Kích thước 15 inch</p> <p>- Độ phân giải 1024X768</p> <p><strong>TỔNG QUAN HỆ THỐNG</strong></p> <p>Các ứng dụng:</p> <p>- Ổ bụng</p> <p>- Cơ xương khớp</p> <p>- Tim&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>- Nhi khoa</p> <p>- Các cơ quan nhỏ</p> <p>- Thai nhi</p> <p>- Mạch máu ngoại biên</p> <p>- OB</p> <p>- Âm đạo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>- GYN</p> <p>- Trực tràng</p> <p>- Tiết niệu</p> <p>Phương pháp quét:</p> <p>- Convex điện tử</p> <p>- Linear điện tử</p> <p>-Micro convex điện tử</p> <p>-Phased array điện tử</p> <p>Các loại đầu dò:</p> <p>- Đầu dò Convex 3,5 MHz (2,0 - 6,8 MHz)</p> <p>- Đầu dò Linear 7,5 MHz (4.0 - 15.0 MHz)</p> <p>- Đầu dò trực tràng 7,0 MHz (4.0 - 15.0 MHz)</p> <p>- Đầu dò âm đạo 6.0 MHz (4.0 -12 .0 Mhz)</p> <p>- Đầu dò âm đạo 7,5 MHz (4.0 -15 .0 Mhz)</p> <p>- Đầu dò 4D 2,5 MHz (Người lớn) (1,5 -5,3 Mhz)</p> <p>- Đầu dò Micro-Convex 5.0 MHz &nbsp;cho trẻ em (4.0 -10 .7 Mhz)</p> <p>- Đầu dò Micro-Convex 3.0 MHz (2.0 - 6.8 Mhz)</p> <p>- Đầu dò siêu nhỏ cho trẻ em 6.0 MHz (4.0 -15 .0 Mhz)</p> <p>Các Mode hình ảnh&nbsp;:</p> <p style="margin-left:7.05pt;">- Chế độ B, Chế độ B / M, Chế độ M, Chế độ 2B, Chế độ 4B,Chế độ CFM, Chỉ đạo 2D,Chế độ PW, Chế độ B / BC, Triplex, Quadplex, Chế độ CW (tùy chọn), Chế độ CPA,Chế độ DPD, TDI (tùy chọn), Chế độ màu M (tùy chọn), Chế độ hình thang, ECG (tùy chọn),Siêu nét (tùy chọn)</p> |  | Các đầu dò | Không có | bảo hành 18 tháng, bào trì sau bảo hành 3 tháng/ lần |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-09 | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-11
735 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Đục xương Lexer-Mini mã 40-316-10 S | 40-316-10 S | AS Medizintechnik GmbH | Đức | AS Medizintechnik GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Vật tư trang thiết bị y tế Hà Anh |  | Nhóm 3 |  |  | 14224000 | t | Cái | true | 2021-04-08 | 2022-04-08 | <p>Đục xương Lexer-Mini, thẳng, lưỡi vát 2 bên, tay cầm chất liệu Silicon, dài 18cm, lưỡi rộng 10mm</p> | <p>Đục xương Lexer-Mini, thẳng, lưỡi vát 2 bên, tay cầm chất liệu Silicon, dài 18cm, lưỡi rộng 10mm</p> | <p>Đục xương Lexer-Mini, thẳng, lưỡi vát 2 bên, tay cầm chất liệu Silicon, dài 18cm, lưỡi rộng 10mm</p> | <p>Đục xương Lexer-Mini, thẳng, lưỡi vát 2 bên, tay cầm chất liệu Silicon, dài 18cm, lưỡi rộng 10mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư y tế Hà Anh | 2021-04-08 | Công ty TNHH Vật tư y tế Hà Anh | 2021-04-08
736 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Búa Bergmann, tay cầm chắc chắn, dài 23.5cm, đường kính đầu 30mm, nặng 300g mã 40-211-30 | 40-211-30 | AS Medizintechnik GmbH | Đức | AS Medizintechnik GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Vật tư trang thiết bị y tế Hà Anh | Đức | Nhóm 3 |  |  | 7616000 | t | Cái | true | 2021-04-08 | 2022-04-08 | <p>Búa Bergmann, tay cầm chắc chắn, dài 23.5cm, đường kính đầu 30mm, nặng 300g</p> | <p>Búa Bergmann, tay cầm chắc chắn, dài 23.5cm, đường kính đầu 30mm, nặng 300g</p> | <p>Búa Bergmann, tay cầm chắc chắn, dài 23.5cm, đường kính đầu 30mm, nặng 300g</p> | <p>Búa Bergmann, tay cầm chắc chắn, dài 23.5cm, đường kính đầu 30mm, nặng 300g</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư y tế Hà Anh | 2021-04-08 | Công ty TNHH Vật tư y tế Hà Anh | 2021-04-08
737 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy giao thoa kích thích điện tần số thấp | GP-512D | GOODPL INC | Hàn Quốc | GOODPL INC | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 88000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-04 | 2022-06-04 | <p><strong>Máy giao thoa kích thích điện tần số thấp</strong></p><p><strong>Model: GP-512D</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Goodpl</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><br></p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;</span>Dây điện cực: 01cái</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;</span>Cốc đựng điện cực: 08 cái</p><p>- Đệm xốp: 08 cái</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp: AC220V 50/60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 80VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng điện đầu ra tối đa </p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động 50mA</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thủ công 60mA ((tải 500Ω))</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp đầu ra tối đa: 90Vp-p (tải 500Ω)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số cố định: 4000 /5000Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số dòng: 4,001~4,120/5,001~5,120Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số dòng: 1~120Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian: 1~30 phút </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực hút: Tối đa 250mmHg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ đầu ra: 4 chế độ tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước (WxDxH): 440x335x273mm</p><p>Trọng lượng: 8kg</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-04 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-04
738 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | LT-300SD | Lutech Industries Inc. | Mỹ | Lutech Industries Inc. | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 215000000 | t | Bộ | true | 2021-04-22 | 2021-10-22 | <ul><li>Soi cổ tử cung công nghệ kỹ thuật số độ phân giải HD 2.000.000 pixel</li><li>Có hệ thống lọc xanh điện tử kết hợp bộ lọc xanh lục và xanh lá cây tiên tiến để tối ưu hóa độ rõ nét giúp khu biệt bệnh rõ ràng</li><li>Công nghệ ngắm tự động tiên tiến và bắt nét nhanh đem lại hình ảnh rõ nét độ nét cao</li><li>Có màn hình mini LCD hiển thị hình ảnh sau Camera</li><li>Có điều chỉnh độ sáng đèn Led</li><li>Có thể phóng đại liên tục</li><li>Có chức năng dừng hình bằng phím bấm hoặc bàn đạp chân</li><li>Có điều khiển từ xa (dạng dây dẫn)</li><li>Phần mềm quản lý soi cổ tử cung chuyên dụng</li><li><br></li></ul> | <p>Máy soi cổ tử cung kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p> |  | <p>Thông số kỹ thuật đính kèm</p> |  | Cung cấp tối thiểu 5 năm sau bán hàng |  |  | Đào tạo hướng dẫn sử dụng, bảo quản đầy đủ | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | 2020-11-09 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | 2021-04-21
739 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | Cáng gấp 4 khúc | CA5-0605 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 5420000 | t | Bộ | true | 2021-04-22 | 2022-04-22 | <ul><li>Cáng có khung bằng hợp kim nhôm, mặt cáng bằng vải bạt rằn ri</li><li>Cáng có kết cấu gập gọn nhẹ, tính cơ động cao</li></ul> | <p>- Cáng cùng phụ kiện:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái </p><p>- Bánh xe:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cái</p><p>- Balo:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul><p><br></p> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-04-22 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-05-17
740 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Máy xông hút mũi | New Co-Clean | Welbutech Co., Ltd | Hàn Quốc | Welbutech Co., Ltd | Hàn Quốc |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 1950000 | t | Hộp | true | 2020-11-23 | 2022-12-31 | <p class="ql-align-justify">*Dụng cụ xông hút mũi&nbsp;<strong>New Co-Clean</strong>&nbsp;có áp lực hút đến 600mmHG +/-20% giúp bạn làm sạch được lượng chất nhầy trong mũi nhanh chóng, vận hành êm ái và không gây tiếng ồn khi sử dụng.</p><p class="ql-align-justify">- Sản phẩm sử dụng công suất phun 1ml/phút hoặc cao hơn giúp bạn điều trị nghẹt mũi hay chảy máu mũi trong chốc lát. Các chuyên gia bác sĩ khuyên bạn nên kết hợp sử dụng dung dịch nước muối 0.9% để phun vào mũi nhằm kích thích hoạt động của các tế bào niêm mạc, giúp cân bằng độ ẩm trong mũi ngăn chặn và đẩy lùi các tác nhân gây bệnh như virút, vi khuẩn vào tai hoặc xoang gây viêm và nhiều tác hại khác…</p><p class="ql-align-justify">- Sử dụng&nbsp;<strong>Máy xông mũi&nbsp;</strong>&nbsp;để vệ sinh mũi bằng dung dịch nước muối 0.9% hằng ngày sẽ giúp bạn ngăn ngừa bệnh cảm lạnh cũng như các bệnh về đường hô hấp.</p> | <p><img src="https://okbuy.vn/upload/images/Thiet%20Bi%20Y%20Te/may%20xong%20hut%20mui/may-xong-hut-mui-welbutech-new-co-clean.jpg" alt="máy xông hút mũi tại nhà Welbutech New Co-Clean"></p> |  | <p class="ql-align-justify">Model:&nbsp;<strong>New Co-Clean</strong>.</p><p class="ql-align-justify">- Loại sản phẩm: Máy xông kết hợp hút mũi. (2 in 1)</p><p class="ql-align-justify">- Hút mũi cho người lớn và trẻ nhỏ, xông mũi chỉ cho người lớn</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn điện: DC6V, 1A. Có thể sạc lại khi sử dụng</p><p class="ql-align-justify">- Công suất phun: 1ml/phút hoặc cao hơn.</p><p class="ql-align-justify">- Áp lực hút: 600mmHG +/-20%.</p><p class="ql-align-justify">- Dung tích nắp đựng dung dịch: 15ml.</p><p class="ql-align-justify">- Dung tích ngăn chứa dịch mũi: 5ml.</p><p class="ql-align-justify">- Máy có đèn báo vận hành và hoạt động: Khoảng thời gian từ 0-25 phút hoặc cao hơn.</p><p class="ql-align-justify">- Máy sử dụng pin xạc từ 8 đến 12 giờ giúp tiết kiệm chi phí.</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng: 300g (kể cả đầu hút dịch mũi)/ Bộ sạc pin: 97g</p><p class="ql-align-justify">- Màu sắc: Xanh dương phối trắng.</p><p class="ql-align-justify">- Chất liệu nhựa an toàn.</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước nhỏ gọn dễ sử dụng.</p><p class="ql-align-justify">- Hãng sản xuất: Welbutech.</p><p class="ql-align-justify">- Xuất xứ: Hàn Quốc.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-23 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2021-06-23
741 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy tách chiết ADN/ARN | MagNA Pure 24 Instrument | MagNA Pure 24 Instrument | Roche Diagnostics International Ltd. | Thụy Sĩ | Roche Diagnostics GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 2010000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-18 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hệ thống tách chiết mẫu bệnh phẩm hoàn toàn tự động</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Đạt tiêu chuẩn CE-IVD dùng trong chẩn đoán vitro, tương thích với tiêu chuẩn IVD directive 98/79/EC</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Giảm thiểu sự can thiệp của người sử dụng và sự chênh lệch giữa các mẻ tách chiết</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Phù hợp với nhu cầu xét nghiệm sinh học phân tử của các phòng xét nghiệm.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Công suất: Thời gian tách chiết tùy theo quy trình, khoảng 70 phút cho mẻ 24 mẫu, có quy trình tách chiết nhanh 8 mẫu trong ít hơn 30 phút</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Thời gian chuẩn bị: ít hơn 5 phút.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Loại mẫu ly trích&nbsp;: máu toàn phần, huyết thanh/ huyết tương, mô tươi - đông lạnh, té bào nuôi cấy, nước tiểu, mẫu phết, mẫu đờm, dịch não tủy (CSF), dịch phế quản phế nang (BAL), phân.</span></p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Máy tách chiết acid nucleic tự động có tích hợp máy tính điều khiển và màn hình cảm ứng</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hóa chất lắp đặt và huấn luyện ban đầu: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Bộ lưu điện UPS online 3KVA</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Một năm bảo hành tiêu chuẩn</span></p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Kích thước máy: 940 x 680 x 800 mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Trọng lượng: 99.5 kg</span></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-18 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
742 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ nậy xương Hohmann, cong, dài 24cm, rộng 18mm mã 40-428-02 | 40-428-02 | AS Medizintechnik GmbH | Đức | AS Medizintechnik GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Vật tư trang thiết bị y tế Hà Anh | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1792000 | t | Cái | true | 2021-04-08 | 2022-04-08 | <p> Dụng cụ nậy xương Hohmann, cong, dài 24cm, rộng 18mm</p> | <p> Dụng cụ nậy xương Hohmann, cong, dài 24cm, rộng 18mm</p> | <p> Dụng cụ nậy xương Hohmann, cong, dài 24cm, rộng 18mm</p> | <p> Dụng cụ nậy xương Hohmann, cong, dài 24cm, rộng 18mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư y tế Hà Anh | 2021-04-08 | Công ty TNHH Vật tư y tế Hà Anh | 2021-04-08
743 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Máy xông hút mũi và rửa mắt | Co-Clean Original | Welbutech Co., Ltd | Hàn Quốc | Welbutech Co., Ltd | Hàn Quốc |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 1630000 | t | Hộp | true | 2020-11-23 | 2022-12-31 | <h2 class="ql-align-center"><strong style="color: rgb(0, 0, 205);">Máy xông hút mũi Welbutech Co-clean Original hỗ trợ tối đa hiệu quả điều trị các bệnh về mũi như: trĩ mũi (Ozena), viêm mũi cấp mãn tính, viêm mũi dị ứng, cân bằng độ ẩm cho mũi bằng dung dịch muối 0.9%.</strong></h2> | <p><img src="https://okbuy.vn/upload/images/Thiet%20Bi%20Y%20Te/may%20xong%20hut%20mui/welbutech-co-clean-orriginal.jpg" alt="Co-clean_original"></p> |  | <p class="ql-align-justify">-<strong>&nbsp;Model</strong>:&nbsp;<strong>Co-clean Original</strong>.</p><p class="ql-align-justify">- Loại sản phẩm: Máy xông + hút mũi.</p><p class="ql-align-justify">- Công dụng: Duy trì độ ẩm tối ưu trong khoang mũi với chức năng phun mạnh.</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn điện: DC6V, 1A.</p><p class="ql-align-justify">- Công suất phun: 1ml/ phút hoặc cao hơn.</p><p class="ql-align-justify">- Áp lực hút: 500mmHg +/- 20%.</p><p class="ql-align-justify">- Dung tích nắp đựng dung dịch: 5ml.</p><p class="ql-align-justify">- Dung tích ngăn chứa dịch mũi: 5ml.</p><p class="ql-align-justify">- Thời gian hoạt động: &gt;=25 phút.</p><p class="ql-align-justify">- Tổng trọng lượng máy: 530g.</p><p class="ql-align-justify">- Bộ sạc phin: 97g.</p><p class="ql-align-justify">- Hãng sản xuất : Welbutech.</p><p class="ql-align-justify">- Xuất xứ : Hàn Quốc.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-23 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2021-06-23
744 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Khay chữ nhật inox 24x34cm | K1-0811 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 235000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2022-04-23 | <p>- Khay chữ nhật, dập lõm.</p><p>- Bề mặt khay phẳng, nhẵn, không có những vết xước</p><p>- Vành dập cong đều, toàn bộ không ba via hoặc cạnh sắc.</p> | <p>- Khay:&nbsp;&nbsp;01 cái</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-04-23 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-05-17
745 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy quang phổ | Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử | Oligocheck | OLIGOCHECK | BFP Electronique | Pháp | BFP Electronique | Pháp |  | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM QUỐC TẾ VIỆT Ý |  | Nhóm null |  |  | 99000000 | t | Cái | true | 2021-04-21 | 2021-12-31 | <ul><li>Thiết bị mới 100%</li><li>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 : 2016</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p><strong style="color: rgb(96, 74, 123);">Ứng dụng bước sóng vật lý QUANG PHỔ HẤP THU để đo được các chỉ số về khoáng chất và hoá chất tồn tại trong tế bào cơ thể</strong></p> |  | <p><strong style="color: rgb(96, 74, 123);"><em>Quang phổ hấp thụ:</em></strong><span style="color: rgb(96, 74, 123);">&nbsp;dãy ánh sáng quang học gồm những vạch tối nằm trên nền quang phổ liên tục.</span></p><p><strong style="color: rgb(96, 74, 123);"><em>Nguyên lý hoạt động máy quang phổ là: </em></strong><em style="color: rgb(96, 74, 123);">dụng cụ dùng để phân tích chùm sáng có nhiều thành phần thành khác nhau.</em></p><p><em style="color: rgb(96, 74, 123);">Người&nbsp;ta dùng &nbsp;máy quang&nbsp;phổ&nbsp;để hấp thu&nbsp;và&nbsp;xác định thành phần&nbsp;của một nguồn tia phát xạ của các thành phần.</em></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM QUỐC TẾ VIỆT Ý | 2021-04-21 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM QUỐC TẾ VIỆT Ý | 2021-04-21
746 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ nậy xương, cong, dài 16cm, rộng 2mm/6mm mã 40-425-02 | 40-425-02 | AS Medizintechnik GmbH | Đức | AS Medizintechnik GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Vật tư trang thiết bị y tế Hà Anh | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1232000 | t | Cái | true | 2021-04-08 | 2022-04-08 | <p>Dụng cụ nậy xương, cong, dài 16cm, rộng 2mm/6mm</p> | <p>Dụng cụ nậy xương, cong, dài 16cm, rộng 2mm/6mm</p> | <p>Dụng cụ nậy xương, cong, dài 16cm, rộng 2mm/6mm</p> | <p>Dụng cụ nậy xương, cong, dài 16cm, rộng 2mm/6mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư y tế Hà Anh | 2021-04-08 | Công ty TNHH Vật tư y tế Hà Anh | 2021-04-08
747 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy tán sỏi | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Máy tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích | HD.ESWL-109 | ShenZhen Hyde Medical Equipment Co., Ltd. | Trung Quốc | ShenZhen Hyde Medical Equipment Co., Ltd. | Trung Quốc |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1535620000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-11-12 | <p>Máy tán sỏi ngoài cơ thể sử&nbsp;</p><p> dụng sóng xung kích định vị&nbsp;</p><p> sỏi bằng Siêu âm</p> | <p>Cấu hình tiêu chuẩn</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD | 2020-11-12 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD | 2021-03-01
748 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Hệ thống phẫu thuật phaco và phụ kiện (hai hệ thống bơm hút peristaltic và venturi) | R-EVO SMART S | Optikon 2000 S.p.A. | Italy | Optikon 2000 S.p.A. | Italy | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Italy | Nhóm 3 |  |  | 2500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p><strong>Tên máy: Hệ thống phẫu thuật phaco và phụ kiện (hai hệ thống bơm hút peristaltic và venturi) </strong></p><p><strong>Model:&nbsp;R-EVO SMART S</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất:&nbsp;OPTIKON 2000 S.p.A</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Italy</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-05
749 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim gắng sức | Máy điện tim gắng sức | HỆ THỐNG ĐIỆN TIM GẮNG SỨC | HỆ THỐNG ĐIỆN TIM GẮNG SỨC | BTL Industries Limited | Bulgaria | BTL Industries Limited | Anh | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | Bulgaria | Nhóm 3 |  |  | 875000000 | t | Bộ | true | 2021-04-21 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tình trạng máy : Máy mới 100%</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất : 2020 trở đi</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất : BTL Industries Ltd</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ : European Union –Bulgaria</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn chất lượng quốc tế : ISO, CE</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy đo điện tim BTL-08 SD3: 01 máy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phần mềm BTL CarioPoint-Ergo E600 : 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HW key : 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp điện tim : 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp chuyển đổi RS232/USB : 02 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel điện tim : 01 chai 300 ml</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thảm lăn chạy bộ BTL-Treadmill : 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy máy chính hãng : 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tính, Máy in (Mua tại Việt Nam) : 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng : 01 bộ</p> |  | <p>CHI TIẾT NHƯ FILE ĐÍNH KÈM</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-04-21 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-04-22
750 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm đông máu | Máy phân tích đông máu kèm phụ kiện đồng bộ Bio solea 4 | BIO SOLEA 4 | Biolabo SAS/Pháp | Pháp | Biolabo SAS/Pháp | Pháp | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 168000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <ul><li>Máy được sử dùng cho phòng xét nghiệm .</li><li>Máy đo định lượng các&nbsp;xét nghiệm :PT , APTT , TT , FIBRINOGEN và thêm 4 vị trí yếu tố đông máu</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | 2020-12-31
751 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS600 hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS600 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2400000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy nén khí tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp: 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
752 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Khay chữ nhật inox 32x42cm | K1-0812 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 260000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2022-04-23 | <p>- Khay chữ nhật, dập lõm.</p><p>- Bề mặt khay phẳng, nhẵn, không có những vết xước</p><p>- Vành dập cong đều, toàn bộ không ba via hoặc cạnh sắc.</p> | <p>- Khay:&nbsp;&nbsp;01 cái</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-04-23 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-05-17
753 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm gặm xương Blumenthal, cong, dài 15.5cm mã 40-615-01 | 40-615-01 | AS Medizintechnik GmbH | Đức | AS Medizintechnik GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Vật tư trang thiết bị y tế Hà Anh |  | Nhóm 3 |  |  | 4256000 | t | Cái | true | 2021-04-08 | 2022-04-08 | <p>Kìm gặm xương Blumenthal, cong, dài 15.5cm</p> | <p>Kìm gặm xương Blumenthal, cong, dài 15.5cm</p> | <p>Kìm gặm xương Blumenthal, cong, dài 15.5cm</p> | <p>Kìm gặm xương Blumenthal, cong, dài 15.5cm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư y tế Hà Anh | 2021-04-08 | Công ty TNHH Vật tư y tế Hà Anh | 2021-04-08
754 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính gọng kính dành cho người điếc hoàn toàn một tai 16 kênh kỹ thuật số | LA BELLE BC D50 | Audia Akustik GmbH | Đức | Audia Akustik GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Đức | Nhóm 3 |  |  | 77500000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người điếc hoàn toàn 1 tai và Dị dạng vành tai</p> | <p>Máy chính: 1 cái</p> <p>Hộp đựng máy: 1 cái</p> <p>&nbsp;</p> |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số Kênh 16; Số chương trình: 4<br /> - Hiệu chỉnh theo thính lực băng phần mềm; Hỗ trợTelecoil<br /> - Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback)<br /> - Hỗ trợ nghe nhạc; Giảm tiếng ù tai<br /> 2. Kết nối<br /> - Không kết nối phụ kiện</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-30 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11
755 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính gọng kính dành cho người điếc hoàn toàn một tai 16 kênh lập trình | LA BELLE BC D30 | Audia Akustik GmbH | Đức | Audia Akustik GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Đức | Nhóm 3 |  |  | 68000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người điếc hoàn toàn 1 tai và Dị dạng vành tai</p> | <p>Máy chính: 1 cái</p> <p>Hộp đựng máy: 1 cái</p> |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số Kênh 16<br /> - Số chương trình: 1; Hiệu chỉnh máy bằng phím Volume<br /> - Hỗ trợ Telecoil; Giảm tiếng ồn nền<br /> 2. Kết nối<br /> - Không kết nối phụ kiện</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-30 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11
756 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Hệ thống xét nghiệm tự động - Automation | cobas® 6800 System | cobas® 6800 System | Roche Diagnostics International Ltd. | Thụy Sĩ | Roche Diagnostics GmbH | Thụy Sĩ |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Thụy Sĩ | Nhóm null |  |  | 19845000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-21 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hệ thống tách chiết và real-time PCR hoàn toàn tự động đem đến kết quả xét nghiệm nhanh nhất với công suất cao nhất và thời gian không cần vận hành hệ thống dài nhất trong các hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hệ thống cobas 6800 bao gồm 4 bộ phận chính: Bộ phận nạp mẫu, bộ phận chuyển mẫu, bộ phận xử lý mẫu, bộ phận phân tích và khoang chứa.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tính linh hoạt cao, thực hiện 96 xét nghiệm chỉ trong khoảng 3 giờ, công suất 384 mẫu trong 8 giờ.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Danh mục xét nghiệm rộng bao gồm xét nghiệm các tác nhân vi sinh, virus, sức khỏe sinh sản, hô hấp và phẫu thuật cấy ghép.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- cobas Omni Utility Channel cho phép thực hiện các xét nghiệm của các công ty đối tác khác hoặc xét nghiệm do phòng xét nghiệm phát triển</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Có khả năng kết nối với các hệ thống tiền phân tích để giảm can thiệp xử lý thủ công và nhiễm chéo.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hóa chất có thể sử dụng ngay với hệ thống bảo quản hóa chất và tủ lạnh tích hợp sẵn trong hệ thống giúp tiếp cận nhanh, quản lý hóa chất và vật tư tiêu hao dễ dàng.&nbsp;</span></p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Máy tách chiết và real-time PCR hoàn toàn tự động công suất cao với máy tính điều khiển tích hợp</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hóa chất lắp đặt và huấn luyện ban đầu: 01 bộ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Bộ lưu điện UPS online 20KVA</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- 01 năm bảo hành tiêu chuẩn</span></p> |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Kích thước máy: 292 x 222 x 129 cm</span></p><p><span style="color: black;">- Trọng lượng: 1752 kg</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-21 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
757 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Hệ thống PTNS nâng cấp hình ảnh 4K | IMAGE1 S 4U | Karl Storz | Đức | Karl Storz | Đức |  | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh |  | Nhóm null |  |  | 4100000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-19 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống nâng cấp thiết bị phẫu thuật nội soi hiện có của bệnh viện lên công nghệ hình ảnh 4K</p> | <p>- Bộ xử lí hình ảnh, bao gồm bộ xử lí trung tâm 4K và bộ liên kết 4K</p><p>- Màn hình 4K</p><p>-Đầu camera 4K</p><p>- Nguồn sáng LED </p> |  | <p>- Độ phân giải hình ảnh 4K</p><p>- Màn hình độ phân giải 4K</p><p>- Công nghệ LED giúp tuổi thọ nguồn sáng lên tới 30000 giờ</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-03-19 | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-03-19
758 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Khay quả đậu inox | KD1-0808 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 155000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2022-04-23 | <p>- Khay hình quả đậu, dập lõm.</p><p>- Bề mặt khay phẳng, nhẵn, không có những vết xước</p><p>- Vành dập cong đều, toàn bộ không ba via hoặc cạnh sắc.</p> | <p>- Khay:&nbsp;&nbsp;01 cái</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-04-23 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-05-17
759 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp tái định vị, cong, có vít khóa, dài 23cm mã 40-521-23 | 40-521-23 | AS Medizintechnik GmbH | Đức | AS Medizintechnik GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Vật tư trang thiết bị y tế Hà Anh | Đức | Nhóm 3 |  |  | 10080000 | t | Cái | true | 2021-04-08 | 2022-04-08 | <p>Kẹp tái định vị, cong, có vít khóa, dài 23cm</p> | <p>Kẹp tái định vị, cong, có vít khóa, dài 23cm</p> | <p>Kẹp tái định vị, cong, có vít khóa, dài 23cm</p> | <p>Kẹp tái định vị, cong, có vít khóa, dài 23cm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư y tế Hà Anh | 2021-04-08 | Công ty TNHH Vật tư y tế Hà Anh | 2021-04-08
760 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | AMP ACCOS 5110 | AMP ACCOS 5110 | AMEDA Labordiagnostik GmbH | Áo | AMEDA Labordiagnostik GmbH | Áo | ["2020"] | Công Ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Áo | Nhóm 3 |  |  | 910000000 | t | Cái | true | 2021-05-26 | 2023-05-26 | <p>Máy phân tích huyết học tự động 27 thông số</p> | <p>RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC, RDW,PLT, MPV, PCT, PDW,WBC, LYMP#, LYM%, GRN#, GRN%, MONO#, MONO%, ESO#, ESO%, BASO#, BASO%, P-LCR, RECTIC,&nbsp;</p><p>IRF&nbsp;</p> |  | <p>RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC, RDW,PLT, MPV, PCT, PDW,WBC, LYMP#, LYM%, GRN#, GRN%, MONO#, MONO%, ESO#, ESO%, BASO#, BASO%, P-LCR, RECTIC,&nbsp;</p><p>IRF&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | 2021-05-26 | Công Ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | 2021-05-26
761 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy tán sỏi | Máy tán sỏi qua da | MÁY BƠM VÀ HÚT DỊCH - BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI TÁN SỎI THẬN QUA DA ( Loại Mini ) | ENDOMAT SELECT | Karl Storz SE & Co. KG | Áo,Bỉ,Đảo Síp,Séc,Đan Mạch,Estonia,Phần Lan,Pháp,Đức,Hy Lạp,Hungary,Italy,Latvia,Luxembourg,Hà Lan,Bồ Đào Nha,Slovakia,Slovenia,Tây Ban Nha,Thụy Điển | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2020"] | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hải Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 929985000 | t | Bộ | true | 2021-05-06 | 2021-05-31 | <p>Máy bơm và hút dịch, 01 cái</p><p>Bộ dụng cụ nội soi tán sỏi thận qua da ( loại Mini ), 18 mục&nbsp;</p> | <p>Máy bơm và hút dịch, 01 cái</p><p>Bộ dụng cụ nội soi tán sỏi thận qua da ( loại Mini ), 18 mục&nbsp;</p> |  | <p>Máy bơm và hút dịch, 01 cái</p><p>Bộ dụng cụ nội soi tán sỏi thận qua da ( loại Mini ), 18 mục&nbsp;</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hải Khoa | 2021-05-06 | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hải Khoa | 2021-05-06
762 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ đầu giường inox | T3-0121 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1790000 | t | Bộ | true | 2021-04-23 | 2022-04-23 | <p>- Tủ gồm 3 khoang chứa đồ và lan can trên nóc tủ:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Khoang trên cùng có kết cấu ngăn kéo, trượt trên các ray bi.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Khoang giữa kín 3 phía.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Khoang dưới có cánh đóng mở, có khoá từ và tai móc khoá.</p> | <p>+ Tủ chính:&nbsp;&nbsp;01 cái.</p><p>+ Ngăn kéo:&nbsp;01 cái</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-04-23 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-05-17
763 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy lắc | Máy lắc máu dạng ống lăn | CL007N-220 | Cypress Diagnostics | Bỉ | Cypress Diagnostics | Bỉ | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD | Bỉ | Nhóm 3 |  |  | 30000000 | t | Bộ | true | 2021-06-04 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Máy lắc dạng ống lăn dùng để lắc các ống nghiệm có kích cỡ khác nhau theo chiều ngang ống.</p><p class="ql-align-justify">Ứng dụng: dùng để pha trộn mẫu máu, hòa tan chất rắn và các mẫu có độ nhớt<span style="color: rgb(58, 58, 58);">. Máy lắc gồm các ống lắc xếp cạnh nhau giúp tăng diện tích lắc.</span></p><p class="ql-align-justify"><strong>Các đặc tính: </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng với các con lăn hình trụ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị an toàn và chạy êm khi hoạt động.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quay theo quỹ đạo hình e - líp.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xoay trơn chu để tránh tạo bọt cho mẫu.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lý tưởng để duy trì chất lượng mẫu máu trước khi&nbsp;phân tích.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lắc và dao động theo chiều ngang ống.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước con lăn:</p><p class="ql-align-justify">Mã CL007: 30x320 mm (đường kính x chiều dài)</p><p class="ql-align-justify">Mã CL007N: 50x 320mm (đường kính x chiều dài)</p><p>Tốc độ: 40 rpm (vòng/phút).</p> | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 bộ.</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 cái.</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện gồm 05 con lăn, kích thước tùy theo mã máy.</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p>Tốc độ: 40 vòng/phút(rpm)</p><p>Kích thước ống con lăn: 5 x 32 cm(đường kính ống x chiều dài)</p><p>Bao gồm: 5 ống con lăn</p><p>Kích thước tổng thể: 45,5 x 28,3 x 9,7 cm (W x D x H)</p><p>Trọng lượng: 7.4 Kg</p><p>Nguồn cấp: 220V – 50/60 Hz(CL007N-220)</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD | 2021-06-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD | 2021-06-04
764 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút dịch chạy điện | MÁY HÚT DỊCH OB1000 FA | BSU226 | Oscar Boscarol s.r.l | Italy | Oscar Boscarol s.r.l | Italy |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 16128000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2022-12-31 | <p>Thiết bị hút điện y tế di động được thiết kế để loại bỏ chất lỏng và các chất cản trở đường hô hấp trên và phục hồi hoặc hỗ trợ hô hấp. Thiết bị này có thể được sử dụng trong các dịch vụ y tế khẩn cấp, sơ cứu, chăm sóc tại nhà và trong các bệnh viện hoặc các đơn vị y tế di động.</p> | <p style="margin-left:.6pt;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Máy hút</p> <p style="margin-left:.6pt;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bình OB-J</p> <p style="margin-left:.6pt;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Túi SERRES® dùng một lần.</p> <p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ống nối silicone</p> |  | <ul> <li>Máy hút dịch tiết y tế OB1000 mạnh mẽ, đơn giản và nhỏ gọn</li> <li>Lưu lượng hút tối đa 24 lpm (lít mỗi phút)</li> <li>Bơm 1 piston - Công suất hút tối đa 850 mbar (85 kPa)</li> <li>Tự chủ:&gt; 45 phút</li> <li>Chai OB-J 1000 ml bao gồm một bình và bộ chuyển đổi cho phép sử dụng với các túi LINER dùng một lần của công ty Serres</li> <li>Được trang bị cáp kết nối với phích cắm bật lửa của xe (12Vdc)</li> <li>Hoàn thành với túi vận chuyển trong vải chống rách nước</li> <li>Kích thước: 335 x 290 (h) x khoảng 105 mm</li> <li>Cân nặng: khoảng 3,3 kg</li> <li>Được trang bị bộ nguồn điện áp phổ dụng với phích cắm 2 cực (nguồn điện chính từ 100 đến 240 Vac 50/60 Hz)</li> <li>Tuân thủ Chỉ thị 93/42 / EEC, theo tiêu chuẩn sản phẩm cụ thể ISO10079-1 và theo tất cả các quy định hiện hành</li> <li>Nó là một thiết bị y tế EC</li> </ul> <p>Lớp II</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2021-06-23
765 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Xe đẩy dụng cụ | MS-46 | Medical-Master Co., Ltd. | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. | Đài Loan |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 15000000 | t | Cái | true | 2021-06-22 | 2022-12-31 | <p>hàng mới 100%</p> | <p>-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Xe đẩy dụng cụ 2 tầng: 01 chiếc</p> |  | <p>TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-22
766 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi khí phế quản | Thiết bị nội soi khí quản - phế quản | aScope 4 Broncho Regular, aScope 4 Broncho Slim, aScope 3 Regular, aScope 3 Large, aScope 3 Slim, aScope 4 Broncho Large | Ambu Sdn.Bhd. | Malaysia | Ambu A/S | Đan Mạch | ["2019","2020","2021","2022"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH | Malaysia | Nhóm 4 |  |  | 22000000 | t | Cái | true | 2021-06-16 | 2021-12-31 | <p>aScope là thiết bị nội soi khí phế quản có hỗ trợ đặt ống nội khí quản.</p><p>chắc năng nổi bật:</p><ul><li>Sử dụng tức thời, khởi động thiết bị nhanh chóng và dễ dàng sử dụng ngay khi cần, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo an toàn đường thở cho bệnh nhân</li><li>Khả năng linh hoạt cao, dễ vận chuyện, di chuyển, cài đặt và vận hành</li><li>Chi phí hợp lý</li><li>Không lây nhiễm chéo</li></ul> | <p>Dây soi với các kích cỡ tùy theo model.</p><p><br></p> |  | <p>Hệ thống quang:</p><ul><li>Vùng quan sát: 85 độ</li><li>Độ sâu quan sát: 6-50mm</li><li>Phương pháp quang: LED</li></ul><p>Thông số:</p><ul><li>Kênh hoạt động: Đường kính trong: 1.2mm</li><li>Kênh hút dịch: Đường kính trong: 7mm - +/- 1mm</li><li>Kênh kết nối: Đường kính dây 3.8mm (tùy theo model)</li></ul><p>Phương pháp tiệt trùng: EtO</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH | 2021-06-16 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH | 2021-06-16
767 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy điều trị bằng oxy cao áp | Buồng điều trị oxy cao áp | TX88 | Công Ty CP Y Khoa Thanh Xuân | Việt Nam | Công Ty CP Y Khoa Thanh Xuân | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA THANH XUÂN | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1150065000 | t | Bộ | true | 2021-03-29 | 2022-12-31 | <p>Buồng điều trị oxy cao áp TX88 là loại buồng đơn dùng để điều trị cho từng người. Buồng được lắp cố định tại các cơ sở điều trị oxy cao áp. Cùng với áp dụng công nghệ tiên tiến, những ưu việt các nước đi trước đã sử dụng, buồng điều trị oxy cao áp do Công ty cổ phần y khoa Thanh Xuân sản xuất đã lắp đặt thêm những trang bị phù hợp với điều kiện, thị hiếu người Việt Nam.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHÂN Y KHOA THANH XUÂN | 2021-03-29 | CÔNG TY CỔ PHÂN Y KHOA THANH XUÂN | 2021-04-09
768 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy massage trị liệu ZAM-200 | ZAM-200 | Welbutech Co., Ltd | Hàn Quốc | Welbutech Co., Ltd | Hàn Quốc |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2022-12-31 | <p>Hỗ trợ điều trị và phòng ngừa suy giãn tỉnh mach:&nbsp;Bạn làm nhân viên văn phòng, bạn ngồi làm việc quá lâu khiến cho máu trong cách tĩnh mạch trong cơ thể bạn sẽ bị ứ lại và làm tăng áp lực trong các tĩnh mạch. Những tĩnh mạch sâu và xuyên có khả năng chịu được việc tăng áp lực một thời gian.</p><p>Máy massage chân Zam Zam 200&nbsp;thiết kế dành riêng cho bệnh nhân ung thư vú, đã phẩu cắt bỏ ngực: Duy trì cánh tay hoạt động bình thường tránh các nguy cơ do hậu phẩu thuật, ngăn ngừa những biểu hiện như sau:</p><p>+ Sưng ở ngực, cánh tay, hoặc bàn tay ở phía bên được giải phẫu</p><p>+ Có cảm giác no hoặc nặng nề, khó chịu</p><p>+ Thay đổi cấu trúc da, chẳng hạn như độ căng da</p><p>+ Nhức hoặc đau ở vùng bị ảnh hưởng</p><p>+ Cử động các khớp khó khăn,&nbsp;Giảm sự linh hoạt</p><p>+ Chỗ đo nhẫn, đồng hồ và vòng đeo tay bị chặt</p><p>+ Da nóng và đỏ.</p><p>&nbsp;</p> |  |  | <p>+ Model:<strong>&nbsp;Máy điều trị suy giản tĩnh mạch Zam Zam 200</strong><br /> + Loại máy: Massage nắn chân, tay, bụng<br /> + Công nghệ massage: Áp suất khí<br /> + Bao đeo chân: 2 cái<br /> + Bộ điều khiển: 1 máy<br /> + Chế độ massage: 5 túi khí<br /> + Nút điều khiển: Cảm ứng tự động<br /> + Nhập khẩu và phân phối độc quyền VN: Công ty CP XNK Y Tế TP.HCM – YTECO.<br /> + Hãng sản xuất: WELBUTECHB – Hàn Quốc<br /> + Nhập khẩu trực tiếp Hàn quốc- Hàng chính Hãng duy nhất tại Việt Nam: Made in Korea<br /> + Công dụng: Hổ trợ giúp điều ngăn ngừa và điều trị bệnh suy giảm tĩnh mạch, giúp tăng tuần hoàn máu. Bệnh nhân phẫu thuật ung thư vú.Thư giản và làm cơ thể săn chắc, thon gọn hơn<br /> + Bộ phụ kiện máy gồm: 1 máy chính, 2 túi hơi massage chân, 2 bàn chân, ống dẫn khí.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2021-06-23
769 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Nhiệt kế | TD-1242 | TD-1242 | TaiDoc Technology Corporation | Đài Loan | TaiDoc Technology Corporation | Đài Loan | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | Đài Loan | Nhóm null |  |  | 1100000 | t | Cái | true | 2021-05-06 | 2026-05-31 | <p>* 3 chế độ đo: đo trán người lớn, trẻ nhỏ và nhiệt độ bề mặt (sữa, nước tắm, chất rắn hoặc nhiệt độ môi trường xung quanh...)</p><p>* Đèn màn hình chuyển sang mầu đỏ báo sốt</p><p>* Nhận kết quả trong 1 giây</p><p>* Có tiếng bíp khi nhận được kết quả nhiệt độ đo</p><p>* Lưu 30 kết quả đo trước đó"</p><p>Sản xuất tại Đài Loan - theo công nghệ của hãng Mednet GmbH- CHLB Đức</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | 2021-05-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | 2021-05-06
770 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện OPMI Lumera i (cấu hình cơ bản) | OPMI Lumera i | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 2800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Kính hiển vi phẫu thuật OPMI LUMERA I hỗ trợ quan sát thấy rõ để thực hiện&nbsp;phẫu thuật cho các bệnh lý cả bán phần trước và bán phần sau.</p><p> Với chất lượng quang học của Zeiss và công nghệ chiếu sáng hình nổi đồng trục SCI ( Sterio Coaxial Illumination) giuspa cho phẫu thuật viên:</p><p> Thấy rõ mõi cấu trúc nhỏ nhất.</p><p> Thấy rõ từng chi tiết của võng mạc</p><p> Quản lý được độ sâu của trường ảnh chỉ 1 nút nhấn</p><p> Xem rõ cấu trúc mắt với màu tự nhiên.&nbsp;</p> | <p>Thân kính hiển vi OPMI Lumera kèm bộ phóng đại: 01 cái<br /> Ống kính có thể thay đổi góc kính 0-180 độ, f=170mm: 01 cái<br /> Thị kính 10x: 02 cái<br /> Vật kính f=200mm: 01 cái<br /> Nguồn sáng Halogen: 01 cái<br /> Chân đế đẩy sàn: 01 cái<br /> Bộ dịch chuyển X-Y: 01 cái<br /> Bàn đạp chân 14 chức năng: 01 cái<br /> Nắp đậy núm vặn tiệt trùng: 01 bộ<br /> Bao phủ kính chống bụi: 01 cái<br /> Bộ camera HD tích hợp: 01 cái</p> |  | <p>Thông số kỹ thuật<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đầu đèn<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tất cả các thấu kính được phủ lớp hiệu chuẩn màu (Apochromatic Optics)<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại: Chỉnh điện với độ phóng đại từ 3.4x - 20.6x, tỉ lệ phóng đại 1:6, hệ số phóng đại từ 0,4 đến 2,4.&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống lấy nét: Phạm vi lấy nét &nbsp;50mm&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ống kính: Loại nghiêng có thể điều chỉnh độ nghiêng từ 0 độ đến 180 độ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính: loại trường nhìn rộng 10x&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Vật kính: Tiêu cự f = 200mm ± 0.01<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Có hệ thống điều chỉnh độ sâu trường ảnh</p> <p>Hệ thống chiếu sáng:<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiếu sáng đồng trục hình nổi: phản xạ đỏ và độ sáng trường ảnh điều chỉnh được.<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tích hợp kính lọc UV 408nm,&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ lọc ánh sáng xanh<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thiết bị bảo vệ võng mạc<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Truyền sáng bằng dây quang<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng halogen 12V-100W, có sẵn bóng đèn phụ và tự động chuyển sang bóng đèn phụ khi đèn chính bị hỏng.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24
771 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Nhiệt kế | TD-1241 | TD-1241 | TaiDoc Technology Corporation | Đài Loan | TaiDoc Technology Corporation | Đài Loan | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | Đài Loan | Nhóm null |  |  | 2750000 | t | Cái | true | 2021-05-06 | 2025-05-31 | <p>Kích thước150 (L) x 48.5 (W) x 55 (H)mmTrọng lượng125.8 g (Không PIN)Độ phân giải0.1°C/0.1°FPhạm vị đo lượngĐo trán: 22°C-44°C</p><p>Đo bề mặt: 0°C -100°C</p><p>Đo phòng: 10°C -40°CĐộ chính xácĐo trán: 36°C-39°C±0.2°C(22°C-35.9°C, 39.1°C -44°C±0.3°C)</p><p>Bề mặt / Phòng: ±.1°CKết nốiBluetooth (TD-1241B, FC-T188) / Không kết nối (TD-1241A)Đơn vị đo°C (Mặc định) / °FPIN2*1.5V AATuổi thọ PIN3000 lần đoBộ nhớ30 lần đoTự động tắt30 giâyĐiều kiện hoạt động10°C đến 40°C (50°F đến 104°F), 95% RH hoặc ( Không ngưng tụ)Điều kiện bảo quản-20°C đến 60°C (-4°F đến 140°F), 95% RH hoặc ( Không ngưng tụ)Khoảng cách đo3-7cm</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | 2021-05-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | 2021-05-06
772 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số có huyết áp xâm lấn (IBP) | CETUS x12 | aXcent medical GmbH. | Đức | aXcent medical GmbH. | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD | Đức | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | t | Bộ | true | 2021-06-04 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị lưu động chuyên dùng để theo dõi liên tục các chỉ số của bệnh nhân tại bất cứ thời gian nào và gần như ở mọi nơi có thể, được sử dụng trong công tác hồi sức cấp cứu để chẩn đoán mức độ bệnh của bệnh nhân.</p><p>Ứng dụng để theo dõi nhịp tim, nhịp thở, đo huyết áp, nồng độ oxy trong máu, nhiệt độ cơ thể.</p><p><strong>Các đặc tính: </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình màu TFT LCD 12.1” (tùy chọn màn cảm ứng), độ phân giải: 800x600</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 hiển thị dạng sóng, Phân tích ECG 12 đạo trình</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính toán hiệu quả</p><p>(Huyết động lực, lưu lượng thuốc, lưu lượng oxy trong máu, hiển thị thông số mạch)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phát hiện nhịp tim</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ST &amp; Phân tích rối loạn nhịp tim</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hiển thị OxyCRGs</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối có dây/ không dây CMS, Hỗ trợ giao thức HL7 với HIS</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SpO2 mạch điều biến xung (Pitch Tone)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MEWS (Điều chỉnh điểm cảnh báo sớm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đánh giá, sắp xếp theo đồ họa và bảng (120 giờ)</p><p>Pin lithium-Ion có thể sạc (2600 mAh)</p> | <p><span style="color: black;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp điện tim loại 5 điện cực (ECG): 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đo oxy bão hòa trong máu (SpO2): 01 bộ </span></p><p><span style="color: black;">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đo huyết áp không xâm lấn (NIBP): 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đo nhiệt độ (TEMP): 02 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đo huyết áp xâm lấn (IBP): 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</span></p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD | 2021-06-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD | 2021-06-04
773 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ chấn thương chỉnh hình | Bàn mổ chấn thương chỉnh hình | Alphaclassic Pro | Maquet (Suzhou) Co., Ltd | Trung Quốc | Maquet (Suzhou) Co., Ltd | Trung Quốc | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 3000000000 | t | Bộ | true | 2021-01-12 | 2021-12-31 | <p>- Loại bàn mổ điện thủy lực di động được thiết kế với độ linh hoạt cao đáp ứng được các yêu cầu của nhiều loại phẫu thuật.</p><p>- Bàn mổ có tích hợp bảng điều khiển dự phòng ở trụ bàn giúp điều khiển bàn mổ trong trường hợp có sự cố.</p><p>- Bàn mổ thiết kế theo dạng mô đun với nhiều phụ kiện chuyên dụng có thể ghép nối để phục vụ cho nhiều loại phẫu thuật khác nhau.</p><p>- Bàn mổ có bốn bánh xe đôi đa hướng giúp bàn mổ di chuyển dễ dàng theo bất kỳ hướng nào khi cần thiết di chuyển và khóa lại khi sử dụng.</p><p>- Bàn mổ có thể xuống thấp đảm bảo sự thoải mái cho bác sỹ trong các phẫu thuật cần tư thế thấp như sọ não, sản khoa,...</p><p>- Bàn mổ tích hợp pin sạc để sử dụng trong trường hợp mất điện.</p> | <p>- Thân bàn chính, kèm đệm: 01 bộ</p><p>- Tấm đỡ lưng, có đệm: 01 bộ</p><p>- Tấm đỡ đầu, có đệm: 01 bộ</p><p>- Tấm đỡ chân cấu trúc hai phần kèm nệm, có thể xòe ra: 01 cặp</p><p>- Tấm đỡ tay kèm đệm và đai buộc: 01 cặp</p><p>- Bảng điều khiển cầm tay: 01 bộ</p><p>- Bảng điều khiển dự phòng tích hợp trên trụ bàn: 01 cái</p><p>- Khung gây mê và bộ gá vào ray bàn: 01 cái</p><p>- Pin dự phòng: 01 bộ</p><p>- Dây cáp nguồn: 01 cái</p><p>-Bàn phẫu thuật chi trên: 01 cái</p><p>-Khung kéo dãn chi dưới: 01 bộ</p> |  | <p>- Chiều cao bàn có thể điều chỉnh từ 600 mm đến 950 mm</p><p>- Góc Trendelenburg thuận/đảo: 25°/25°</p><p>- Góc nghiêng bàn sang 2 bên: +15°/-15°</p><p>- Góc gập lên/xuống của phần đỡ lưng:&nbsp;+70°/-40°</p><p>- Góc gập tư thế FLEX: 220°</p><p>- Góc gập tư thế REFLEX: 110°</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-01-12 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-04-09
774 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Xe chở thuốc | X4-0306 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 7260000 | t | Bộ | true | 2021-04-23 | 2022-04-23 | <p class="ql-align-justify">-Xe gồm 2 khung chính bằng inox hộp, các mặt bàn, tay đẩy và các thanh lan can.</p><p class="ql-align-justify">-Tầng dưới có sàn và lan can 3 phía được hàn liền cố định, phía còn lại có thể mở ra và đóng lại bằng cơ cấu bản lề chốt cài; một đầu xe có tay đẩy.</p><p class="ql-align-justify">-Tầng trên có sàn, được quây kín xung quanh bằng inox tấm</p> | <p>- Xe&nbsp;chính:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p>- Bánh xe:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-04-23 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-05-17
775 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy tách chiết ADN/ARN | MagNA Pure 96 Instrument | MagNA Pure 96 Instrument | Roche Diagnostics International Ltd. | Thụy Sĩ | Roche Diagnostics GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 4785000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-21 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hệ thống tách chiết acid nucleic tự động công suất cao, có khả năng tách chiết DNA, RNA và acid nucleic của virus từ nhiều loại mẫu nguyên liệu ban đầu</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Đạt tiêu chuẩn CE-IVD dùng trong chẩn đoán vitro, tương thích với tiêu chuẩn IVD directive 98/79/EC</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Công suất: 96 mẫu thể tích tiêu chuẩn trong ít hơn 60 phút.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Thời gian chuẩn bị khoảng 5 phút</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Đơn giản hóa quy trình với các chương trình được cài đặt sẵn phù hợp với nhiều yêu cầu mẫu khác nhau</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Sử dụng công nghệ hạt bi từ tính đã được chứng minh </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Các sản phẩm sau tách chiết thích hợp cho nhiều ứng dụng di truyền rộng rãi. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Gia tăng hiệu quả phòng xét nghiệm với khả năng quản lý dữ liệu liên tục.&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Mở rộng khả năng đáp ứng nhu cầu công suất đa dạng hàng ngày.&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Loại mẫu ly trích&nbsp;: Máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh, mô tươi đông lạnh, mô FFPE, nuôi cấy vi khuẩn và tế bào, nước tiểu, mẫu phết, đờm, CSF, BAL, phân</span></p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Máy tách chiết acid nucleic tự động công suất cao với máy tính điều khiển riêng biệt</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hóa chất lắp đặt và huấn luyện ban đầu: 01 bộ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Bộ lưu điện UPS online 3KVA</span></p> |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Kích thước máy: 136 x 81,5 x 100 cm</span></p><p><span style="color: black;">- Trọng lượng: 235 kg</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2020-12-21 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 2021-07-01
776 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Nhiệt kế | TD-1242B | TD-1242B | TaiDoc Technology Corporation | Đài Loan | TaiDoc Technology Corporation | Đài Loan | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | Đài Loan | Nhóm null |  |  | 2420000 | t | Cái | true | 2021-05-06 | 2026-05-31 | <p>3 chế độ đo: đo trán người lớn, trẻ nhỏ và nhiệt độ bề mặt (sữa, nước tắm, chất rắn hoặc nhiệt độ môi trường xung quanh...)</p><p>* Đèn màn hình chuyển sang mầu đỏ báo sốt</p><p>* Nhận kết quả trong 1 giây</p><p>* Có tiếng bíp khi nhận được kết quả nhiệt độ đo</p><p>* Lưu 30 kết quả đo trước đó "Sản xuất tại Đài Loan - theo công nghệ của hãngMedNet GmbH- CHLB Đức</p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | 2021-05-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | 2021-05-06
777 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động | Aution Eleven AE-4020 | ARKRAY Factory,Inc. | Nhật Bản | ARKRAY Factory,Inc. | Nhật Bản | ["2016","2017","2018","2019","2020"] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <p>- Kích thước nhỏ gọn phù hợp với phòng thí nghiệm trung tâm, làm xét nghiệm ngay tại&nbsp; phòng bệnh nhân</p> <p>- Tốc độ xét nghiệm cao</p> <p>- Khởi động máy tự động</p> <p>- Chức năng mao dẫn hút nước tiểu dư, tránh nhiễm mẫu</p> <p>- Đặt que thử đảo chiều, thuận lợi cho cả người thuận tay trái và tay phải</p> | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:347px;"> <p align="center"><strong>Tên</strong></p> </td> <td style="width:170px;"> <p align="center"><strong>Số lượng</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:347px;"> <p>Máy chính</p> </td> <td style="width:170px;"> <p align="center">01 bộ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:347px;"> <p>Phụ kiện tiêu chuẩn</p> </td> <td style="width:170px;"> <p align="center">01 bộ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:347px;"> <p style="margin-left:.5in;">Tài liệu hướng dẫn sử dụng</p> </td> <td style="width:170px;"> <p align="center">01 bộ</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-03 | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-13
778 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Máy truyền dịch | HP-60 | Medcaptain Medical Technology Co., Ltd. | Trung Quốc | Medcaptain Medical Technology Co., Ltd. | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Nam Giao | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 37000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-17 | 2021-08-15 | <ul><li>Tốc độ tới 1000 mL/h</li><li>Chế độ Micro cho Sơ sinh, nhi, với bước nhẩy tốc độ 0.01 mL/h</li><li>Màn hình LCD màu,&nbsp;thuận tiện, dễ nhớ, nhanh chóng trong thao tác sử dụng</li><li>Có thể sử dụng dây truyền thông thường 20 giọt/ mL và 60 giọt/ mL</li><li>Trang bị sẵn nhiều chế độ truyền từ đơn giản đến cao cấp</li><li>Có 3 nguồn điện cung cấp: AC, DC, Ắc qui</li><li>Dùng được tất cả các loại dây truyền của các hãng sản xuất khác nhau</li><li>Có thể xếp chồng tới 12 máy trên một dàn giá đỡ</li><li>Cho phép thiết lập hệ thống theo dõi trung tâm</li><li>Báo gọi y tá</li></ul><p>&nbsp;</p> | <ul> <li>01 Bơm chính</li> <li>01 giá kẹp cọc truyền</li> <li>01 tay xách</li> <li>01 Dây nguồn</li> <li>01 Hướng dẫn sử dụng: Tiếng Anh và tiếng Việt</li> </ul> | <p>- Bộ điều khiển&nbsp;giảm đau PCA</p> <p>- Giàn giá đỡ bơm tiêm truyền</p> | [6 empty] | Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Nam Giao | 2020-10-23 | Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Nam Giao | 2021-05-17
779 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm | DUS-7000 | Advanced Instrumentations, Inc. | Mỹ | Advanced Instrumentations, Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-05 | 2021-09-30 | <p><strong>MÁY SIÊU ÂM ( MÁY SIÊU ÂM MÀU 4 D)</strong></p><p>Model: <strong>DUS-7000</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>ADVANCED INSTRUMENTATIONS, INC. – MỸ</strong></p><p>Xuất xứ: <strong>MỸ</strong></p><p>Chất lượng hàng: <strong>MỚI 100%, SẢN XUẤT NĂM 2020 TRỞ VỀ SAU</strong></p><p><strong>ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ISO 13485: 2016, FDA</strong></p> | <p>- Máy chính gắn với xe đẩy có khóa thiết kế đồng bộ bởi nhà sản xuất, màn hình quan sát LCD:18.5 inch có độ phân giải cao: 01 chiếc</p><p>- Phần mềm quản lý bệnh nhân và in kết quả thăm khám (tích hợp trong máy)</p><p>- Màn hình điều khiển chạm (touch screen) 8 inch: 01 chiếc</p><p>- Đầu dò siêu âm bụng tổng quát 3C-A. Tần số:&nbsp;1.0– 7.0 MHz/R50mm (128 chấn tử): 01 chiếc</p><p>- Đầu dò siêu âm phần cạn Linear L742 (mạch máu, bộ phận nhỏ, cơ xương khớp, ngực). Tần số 4-16MHz/38mm (192 chấn tử): 01 chiếc</p><p>- Đầu dò khối 4D VC6-2, tần số 2-7MHz/R40mm: 01 chiếc</p><p>- Đầu dò tim, xuyên sọ 2P1: 01 chiếc</p><p>- Hệ thống vi tính và Máy in phun màu (mua tại Việt Nam-tùy chọn): 01 bộ</p><p>- Máy in nhiệt đen trắng (mua tại Việt Nam-tùy chọn): 01 chiếc</p><p>- GEL siêu âm 5L (mua tại Việt Nam-tùy chọn): 01 can</p><p><br></p> |  | <p>Màn hình LCD màu độ phân giải cao có khớp nối tay đòn 18.5’’</p><p>Màn hình hiển thị thứ hai (màn hình chạm) 8’’</p><p>Bốn cổng đầu dò linh hoạt</p><p>Công nghệ đầu cuối kỹ thuật số</p><p>Công nghệ tạo đa chùm</p><p>Hình ảnh phức hợp điểm</p><p>Xử lý hình ảnh µ-scan</p><p>Hình ảnh hòa âm mô</p><p>Đảo pha trong siêu âm</p><p>Tần số lặp lại xung cao</p><p>Hình ảnh bao quát mở rộng</p><p>Hình ảnh 3D/4D, Freehand 3D</p><p>Các biểu tượng chủng loại kiểm tra</p><p>Hình ảnh siêu âm đàn hồi</p><p>Hình ảnh tương phản</p><p>DVD&nbsp;</p><p>mô-đun ECG (điện tim)&nbsp;</p><p>µ-scan&nbsp;</p><p>Tần số điều chỉnh 5-dải ở chế độ B&nbsp;</p><p>LGC (2 dải)</p><p>Chỉ số đặc trưng mô</p><p>Chế độ: THI, PIH, màu, PDI, DPDI, PW, Simult, Steer M, Color M, TDI, CW, B&nbsp;</p><p>Chùm tia kép</p><p>Chức năng xoay ảnh</p><p>Hình ảnh phức hợp điểm</p><p>Hình ảnh hình thang</p><p>Dung lượng hình ảnh và phim</p><p>Hỗ trợ HPRF</p><p>Chức năng sinh thiết</p> | <p>Bảo hành: 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-04-05 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-04-05
780 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung UN-014 | UN-014 | ShenZhen Bi-rich Medical Devices Co., Ltd | Trung Quốc | A&D Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 1200000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2022-12-31 | <p>UN-014 là máy phun sương dạng nén nhỏ gọn được thiết kế để cung cấp thuốc theo chỉ định của bác sĩ.</p><p>Máy nén tạo ra một luồng không khí đi qua đường ống trong đến</p><p>máy phun sương tạo ra sương mù của các hạt thuốc đủ nhỏ để</p><p>đến các phần xa nhất của phổi để mang lại lợi ích tối đa cho việc điều trị</p><p>bệnh hen suyễn, dị ứng và các rối loạn hô hấp khác.</p> |  |  | <p><img height="8" src="https://aandd.jp/img/products/medical/pdm_arrows.gif" width="8" /><font><font>Nhỏ gọn và dễ sử dụng, thao tác bằng một nút bấm</font></font><br /> <img height="8" src="https://aandd.jp/img/products/medical/pdm_arrows.gif" width="8" /><font><font>Điều trị đường hô hấp trên và dưới, cảm lạnh, hen suyễn và các bệnh hô hấp</font></font><br /> <img height="8" src="https://aandd.jp/img/products/medical/pdm_arrows.gif" width="8" /><font><font>Dung tích thuốc: tối thiểu 2ml - tối đa 6ml</font></font><br /> <img height="8" src="https://aandd.jp/img/products/medical/pdm_arrows.gif" width="8" /><font><font>Kích thước hạt: khoảng 3um MMAD</font></font><br /> <img height="8" src="https://aandd.jp/img/products/medical/pdm_arrows.gif" width="8" /><font><font>Tốc độ phun sương: 0,25ml / phút.</font></font></p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-11 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2021-06-23
781 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động | SAT600 | AMS Srl | Italy | AMS Srl | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1950000000 | t | Cái | true | 2020-12-17 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa&nbsp;tự động</p><p>Model: SAT600</p><p>Hãng sản xuất: AMS Srl</p> | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện tiêu chuẩn của hãng</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ máy vi tính đi kèm máy chính, đã cài đặt hệ điều hành và phần mềm tương ứng</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ thuốc thử ban đầu</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất chuẩn và QC tương ứng với thuốc thử ban đầu </p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2020-12-17 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-04-09
782 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi huyết động | Máy đo huyết động không xâm lấn | PC4000 + PC6500 | Pulsion Medical Systems SE (thuộc Maquet Critical Care AB, Getinge Group) | Đức | Pulsion Medical Systems SE (thuộc Maquet Critical Care AB, Getinge Group) | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1460000000 | t | Bộ | true | 2021-04-01 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify">1. Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">2. Bộ đo cung lượng tim không xâm lấn NICCI: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">3. Bao huyết áp bắp tay: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">4. Cáp kết nối với cảm biến: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">5. Cảm biến đầu ngón tay: 06 chiếc</p><p class="ql-align-justify">6. Xe đẩy máy: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">7. Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">- Kiểu màn hình: 8 inch, TFT, hiển thị màu LED, cảm ứng</p><p class="ql-align-justify">- Vùng hiển thị: 173 mm x 103 mm</p><p class="ql-align-justify">- Độ phân giải: 800 x 480 Pixel (WVGA)</p><p class="ql-align-justify">- Trên màn hình có 05 vùng hiển thị:</p><p class="ql-align-justify">+ Vùng hiển thị thứ nhất: hiển thị thông tin của bệnh nhân, thông tin các phép đo đặc trưng, thông báo lỗi</p><p class="ql-align-justify">+ Vùng hiển thị thứ hai: hiển thị biểu đồ huyết áp động mạch xâm lấn, áp lực tĩnh mạch trung tâm theo thời gian thực</p><p class="ql-align-justify">+ Vùng hiển thị thứ ba: hiển thị các thông số theo các hình dạng khác nhau, hiển thị các thông số được lựa chọn</p><p class="ql-align-justify">+ Vùng hiển thị thứ tư: hiển thị các biểu đồ theo tiến trình thời gian tương ứng với các thông số được lựa chọn</p><p class="ql-align-justify">+ Vùng hiển thị thứ năm: Các phím chức năng </p><p class="ql-align-justify">- Các phím chức năng bao gồm phím bật/tắt; phím tắt cảnh báo âm thanh tạm thời trong vòng 2 phút; phím menu chung</p><p class="ql-align-justify">- Hiển thị lớn hơn 9 thông số trên màn hình</p><p class="ql-align-justify">- Có thể hiển thị 2 thông số đường cong trong cửa sổ xu hướng với các khoảng thời gian xu hướng là 15 phút/ 30 phút/ 1 giờ/ 3 giờ/ 6 giờ/ 12 giờ/ 24 giờ/ 2 ngày/ 3 ngày/ 6 ngày/ 12 ngày</p><p class="ql-align-justify">- Hiển thị dải giá trị thông thường: Các thông số và màu tương ứng cho trạng thái của bệnh nhân trên màn hình</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Trên máy chính có các cổng kết nối</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ 02 Cổng kết nối với cảm biến ProAQT</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;+ Cổng kết nối PiCCO hoặc NICCI</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;+ Cổng kết nối với bộ CeVOX, bộ LiMON</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;+ Cổng kết nối mạng LAN</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;+ 02 Cổng kết nối USB&nbsp;</p><p><br></p> | <p>- Giao hàng tại đơn vị sử dụng cuối cùng</p><p>- Hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng cuối cùng</p><p>- Bảo trì 4 tháng/ lần trong thời gian bảo hành</p><p>- Hỗ trợ kỹ thuật online 24/7 trong thời gian sử dụng máy</p><p>- Hỗ trợ kỹ thuật tại đơn vị sử dụng máy trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu</p><p>- Bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2021-04-01 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2021-06-04
783 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | HP-30 | Medcaptain Medical Technology Co., Ltd. | Trung Quốc | Medcaptain Medical Technology Co., Ltd. | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Nam Giao | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 30000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-17 | 2021-08-17 | <ul><li>Tốc độ tới 1500 mL/h</li><li>Màn hình LCD màu, thuận tiện, dễ nhớ, nhanh chóng trong thao tác sử dụng</li><li>Có thể sử dụng Bơm tiêm&nbsp;5/10/20/30/50/60 mL</li><li>Nhiều chế độ tiêm từ đơn giản đến cao cấp</li><li>Lắp bơm tiêm: Có thế lựa chọn</li><li>Có 3 nguồn điện cung cấp: AC, DC, Ắc qui</li><li>Có thể sử dụng được Bơm tiêm nhựa của tất cả các hãng</li><li>Có thể xếp chồng tới 12 máy trên một dàn giá đỡ</li><li>Cho phép thiết lập hệ thống theo dõi trung tâm</li><li>Báo gọi y tá</li></ul> | <p>- Dây nguồn: 01</p> <p>- Giá kẹp cọc truyền: 01</p> <p>- Tay xách: 01</p> <p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01&nbsp;</p> | <p>- Bộ điều khiển giảm đau PCA</p> <p>- Giàn giá đỡ bơm tiêm truyền&nbsp;</p> | [6 empty] | Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Nam Giao | 2020-10-23 | Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Nam Giao | 2021-05-17
784 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | ST-200 CC Blood gas Analyzer | ST-200 CC | Sensa Core Medical Instrumentation Pvt. Ltd | Ấn Độ | Sensa Core Medical Instrumentation Pvt. Ltd | Ấn Độ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 184800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>Máy phân tích khí máu và điện giải đồ</p> <p>- Model: ST-200 CC</p> <p>- Hãng sản xuất: Sensa Core</p> <p>- Nước sản xuất: Ấn Độ</p> | <p>Cấu hình bao gồm:</p> <p>- 1 máy chính ST-200 CC</p> <p>- Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo máy</p> <p>- Bộ hóa chất chạy máy</p> |  | <p>Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>- Nguyên lý:&nbsp;Đo trực tiếp với điện cực chọn ion (ISE), Impedence (Hct) và Amperometry (pO2)</p> <p>-&nbsp;Các thông số: Chức năng này cho phép thay đổi các chất phân tích.</p> <p>- Loại mẫu: máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, CSF và nước tiểu pha loãng</p> <p>- Thể tích mẫu: 140µL.</p> <p>- Thời gian đo: 65 giây.</p> <p>- Tốc độ: 55 mẫu / giờ.</p> <p>- Lưu trữ: 2,00,000+</p> <p>- Điều kiện: nhiệt độ: 5oC - 35oC, Độ ẩm&lt;85%.</p> <p>- Màn hình: cảm ứng LCD 7 inch độ nét cao.</p> <p>- Máy in: Máy in nhiệt 2 inch 24 cột</p> <p>- Điện áp vào: 100/115-V AC, 50-60 Hz hoặc 220V AC, 50-60 Hz, 0.75 A.</p> <p>- Kích thước: 15 x 12 x 7.0, Nặng: 8 kg.</p> <p>- Pin: tùy chọn Hỗ trợ trong 10 giờ.</p> <p>- Hệ điều hành: Android. (Ứng dụng bật lên Wi-Fi)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-11
785 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | Máy đo dường huyết Easymax MU | EasyMax MU | EPS Bio Technology Corp | Đài Loan | EPS Bio Technology Corp | Đài Loan |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 1190000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2022-12-31 | <p>&nbsp;- Sử dụng công nghệ cảm biến điện hóa sinh học.</p><p>&nbsp;- Thiết kế nhỏ gọn, mã hóa que thử tự động.</p><p>&nbsp;- Cho kết quả chính xác và nhanh chỉ sau 5 giây.</p><p>&nbsp;- Lượng máu thử rất nhỏ: chỉ 0,6mL.</p><p>&nbsp;- Có thể cài đặt 2 chế độ đo: trước và sau khi ăn.</p><p>&nbsp;- Bộ nhớ lưu được 360 kết quả đo.</p><p>&nbsp;- Que thử có kích thước lớn rất tiện lợi khi sử&nbsp;dụng</p> | <p>- Với chế độ mã hóa tự động, không gây phiền phức cho người sử dụng, đồng thời còn giúp loại bỏ những kết quả đo không chính xác. Cài đặt chế độ đo trước và sau khi ăn giúp người đo hoàn toàn chủ động đo đường huyết một cách tốt nhất.&nbsp;</p> <p>&nbsp;- Sử dụng công nghệ đo tiên tiến, chỉ với 0,6mL máu là có thể đo chính xác chỉ số đường huyết trong cơ thể của bạn mà không cần lượng máu nhiều.</p> <p>&nbsp;- Bộ nhớ của máy cho phép lưu 360 kết quả đo trước, đây là máy có bộ nhớ tương đối lớn (bao gồm cả ngày, tháng).giờ đo).</p> <p>&nbsp;- Máy có thể sử dụng que thử khác nhau của hãng nhờ chế độ mã hóa tự động, do đó có thể mua que thử của máy này khá dễ dàng.</p> <p>&nbsp;- Easymax nó còn thuận tiện ở chỗ là chỉ cần giọt máu nhỏ và dễ dàng thao tác, tránh làm hỏng que thử và giảm thiểu những sai số do sử dụng không đúng cách. Bút bấm kim của máy cũng có thể dùng tất cả các loại kim lấy máu trên thị trường.</p> <p>&nbsp;- An toàn khi sử dụng: Sản phẩm có thiết kế hệ thống nút bấm nhả que, nhả kim tránh không tiếp xúc với máu.</p> |  | <p>- Kích thước máy : 75x44x10mm</p> <p>&nbsp;- Cân nặng: 30g (không kể pin).</p> <p>&nbsp;- Phạm vi đo: 20 - 630 mg/dL.</p> <p>&nbsp;- Thời gian đo: 5 giây.</p> <p>&nbsp;- Nguồn điện năng: Pin Lithium CR 2032.</p> <p>&nbsp;- Dung lượng bộ nhớ: lưu được 360 kết quả đo.</p> <p>&nbsp;- Có biểu tượng pin yếu.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-10 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2021-06-23
786 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp AND UA-767S | UA-767S | A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd | Trung Quốc | A&D Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 1085000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2022-12-31 | <ul><li>Cảnh báo nhịp tim bất thường (IHB).</li><li>Thể hiện tần suất nhịp tim bất thường.</li><li>Cột báo mức HA theo chuẩn WHO.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Cảnh báo đeo bao đo không chính xác.</li><li>Cảnh báo cử động trong lúc đo.</li><li>Hiển thị tình trạng pin liên tục</li></ul> | [8 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-05 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2021-06-23
787 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Đèn soi đáy mắt trực tiếp 1132-P-1181 | 1132-P-1181 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 31000000 | t | Bộ | false | 2021-06-16 | 2021-09-30 | <p>Đèn soi đáy mắt trực tiếp 1132-P-1181 (Loại Specialist 3.6V, Bóng LED, đã bao gồm sạc pin)</p><p>LED Specialist Ophthalmoscope 3.6V</p> | <p>Đèn soi đáy mắt trực tiếp 1132-P-1181 (Loại Specialist 3.6V, Bóng LED, đã bao gồm sạc pin)</p><p>LED Specialist Ophthalmoscope 3.6V</p> |  | <p> Đèn soi đáy mắt trực tiếp 1132-P-1181 (Loại Specialist 3.6V, Bóng LED, đã bao gồm sạc pin)</p><p> LED Specialist Ophthalmoscope 3.6V</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-16 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-16
788 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi đại tràng đường kính siêu nhỏ | PCF-PH190I | Aizu Olympus Co., Ltd | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An |  | Nhóm 3 |  |  | 1419000000 | t | Ống | true | 2021-04-09 | 2021-07-09 | <p><strong style="color: black;"><u>Ống nội soi đại tràng đường kính siêu nhỏ</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Trường nhìn: 140°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hướng quan sát: 0° (hướng nhìn thẳng)</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ sâu của trường nhìn: Trung bình: 2-100 mm </span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: 9.7 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của thân ống soi: 9.5 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính kênh dụng cụ: 3.2 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: 3.0 mm từ đầu cuối ống soi</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ uốn cong của đầu ống soi:</span></p><p>+ Hướng lên: 180°</p><p>+ Hướng xuống: 180°</p><p>+ Hướng phải: 160°</p><p>+ Hướng trái: 160°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài làm việc: I: 1330 mm </span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài tổng: I: 1655 mm </span></p> | <p><strong style="color: black;">&nbsp;<u>Ống nội soi đại tràng đường kính siêu nhỏ</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Trường nhìn: 140°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hướng quan sát: 0° (hướng nhìn thẳng)</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ sâu của trường nhìn: Trung bình: 2-100 mm </span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: 9.7 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của thân ống soi: 9.5 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính kênh dụng cụ: 3.2 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: 3.0 mm từ đầu cuối ống soi</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ uốn cong của đầu ống soi:</span></p><p>+ Hướng lên: 180°</p><p>+ Hướng xuống: 180°</p><p>+ Hướng phải: 160°</p><p>+ Hướng trái: 160°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài làm việc: I: 1330 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài tổng: I: 1655 mm </span></p> |  | <p><strong style="color: black;"><u>Ống nội soi đại tràng đường kính siêu nhỏ</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Trường nhìn: 140°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hướng quan sát: 0° (hướng nhìn thẳng)</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ sâu của trường nhìn: Trung bình: 2-100 mm </span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: 9.7 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của thân ống soi: 9.5 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính kênh dụng cụ: 3.2 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: 3.0 mm từ đầu cuối ống soi</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ uốn cong của đầu ống soi:</span></p><p>+ Hướng lên: 180°</p><p>+ Hướng xuống: 180°</p><p>+ Hướng phải: 160°</p><p>+ Hướng trái: 160°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài làm việc: I: 1330 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài tổng: I: 1655 mm </span></p><p><br></p> | <ul><li>Bảo hành 12 tháng cho lỗi của nhà sản xuất</li><li>Lắp đặt, bảo trì, bàn giao và HDSD</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-23 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-09
789 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy X quang di động | Elmo-T3P | DK Medical Systems Co. Ltd. | Hàn Quốc | DK Medical Systems Co. Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 870000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-30 | 2021-09-30 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Là hệ thống X-Quang di động tiết kiệm chi phí, tối ưu hiệu suât sử dụng. Thiết kế tinh gọn cho phép người dùng di chuyển không hạn chế tới mọi không gian như phòng cấp cứu, phòng mổ,....</span></p><p><br></p> | <p>Cấu hình đồng bộ bao gồm: </p><p>Bóng X Quang</p><p>Máy phát cao tần</p><p>Bộ chuẩn trực</p><p>Bảng điều khiển </p><p>Tay đỡ bóng</p><p>Điều khiển từ xa</p><p>Dây nguồn</p><p>Công tắc chụp tay</p> |  | <p> <strong>Chi tiết thông số kỹ thuật</strong></p><p><strong>1. Bộ điều khiển</strong></p><p> Công suất đầu vào: 01 pha 220 VAC, 50/60Hz</p><p> Chụp được tại: 85mA ở 60kV</p><p> Dải kV: 40 - 110kV</p><p> Dải mAs: 0,32 - 100mA (26 bước)</p><p><strong>2. Bóng X-quang</strong></p><p> Tiêu điểm: 0,6 / 1,8 (bình thường 1,8mm)</p><p> Điện thế tối đa: 120 Kv</p><p> Loại: Anode tĩnh</p><p> Góc tới: 15°</p><p> Khả năng trữ nhiệt của Anode: 30KJ</p><p> Lọc tia Bóng X Quang: 0.5mm Al</p><p><strong>3. Máy phát cao tần</strong></p><p> Phương pháp: biến tần (tần số 40kHz)</p><p> Dải điện thế: 40- 110 kV</p><p> Nguồn điện đầu vào: 1 pha, 220V, 50/60Hz </p><p> Dải mAs: 0.32 –100mAs (26 bước)</p><p> Công suất: 5,1 kW</p><p> Điện năng tiêu thụ: 12.5kVA</p><p> Chụp tại: 100mAs(85mA) ở 60kV</p><p><strong>4. Bộ chuẩn trực</strong></p><p><strong> </strong>Loại: Điều kiển thủ công</p><p> Kích thước vùng tia nhỏ nhất: SID ở 100cm &lt; 5cm × 5cm</p><p> Kích thước vùng tia lớn nhất: SID ở 100cm &lt; 47cm × 47cm</p><p> Cường độ chiếu sáng: Hơn 100 Lux</p><p> Lọc riêng: 0,58mmAL</p><p> Tổng lọc: 2.19mmAL</p><p><strong>5. Bảng điều khiển:</strong></p><p><strong> </strong>Bộ điều khiển từ xa IR Loại cảm biến</p><p> APR 288 (thân 8 X cỡ 4 X Bước 9)</p><p> Bộ điều khiển (kV &amp; mAs) Dual (Đầu bóng, thân chính)</p><p><strong>6. Tay đỡ bóng</strong></p><p><strong> </strong> Chuyển động thẳng đứng 1.400mm</p><p> Xoay cánh tay +/- 90 độ</p><p> Xoay ống +/- 180 độ</p><p><strong>7. Thông số chung</strong></p><p> Khích thước: 890 x 586 x 1855(D×R×C) mm</p><p> Tổng trọng lượng: 145kg</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-03-30 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-03-30
790 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện giảm đau | Top Syringe Pump | Top 5520 | Top Corporation | Nhật Bản | Top Corporation | Nhật Bản | ["2019"] | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệ Thiết bị vật tư y tế Hà Nội | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 100000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY BƠM TIÊM ĐIỆN GIẢM ĐAU PCA</strong></p><p><strong>Model: TOP 5520</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Top Corporation</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Nhật Bản</strong></p><p>Năm sản xuất: Năm 2019 trở về sau, mới 100%.</p><p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE</p><p>Nguồn cung cấp: 220V; 50Hz</p><ul><li>Môi trường làm việc</li><li class="ql-indent-1">Nhiệt độ: Nhiệt độ: ≥30<sup>o</sup>C</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm: ≥ 80%</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệ Thiết bị vật tư y tế Hà Nội | 2020-10-22 | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệ Thiết bị vật tư y tế Hà Nội | 2020-12-23
791 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp AND TM-2657 | TM-2657 | Kensei Kogyo Co., Ltd | Nhật Bản | A&D Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 75000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2022-12-31 | <p>&nbsp;</p><p><img src="https://aandd.jp/img/products/medical/pdm_arrows.gif" height="8" width="8">đo một chạm</p><p><img src="https://aandd.jp/img/products/medical/pdm_arrows.gif" height="8" width="8">"Phương pháp truyền động bằng đai điều khiển bằng mô-men xoắn" (TCBM), phương pháp thắt vòng bít với độ chính xác và độ bền cao</p><p><img src="https://aandd.jp/img/products/medical/pdm_arrows.gif" height="8" width="8">Bảng giao tiếp mở rộng tùy chọn (RS-232C và / hoặc Bluetooth)</p><p><img src="https://aandd.jp/img/products/medical/pdm_arrows.gif" height="8" width="8">Máy in tốc độ cao đáng tin cậy với việc thay thế giấy dễ dàng</p><p><img src="https://aandd.jp/img/products/medical/pdm_arrows.gif" height="8" width="8">Các định dạng in khác nhau có sẵn theo yêu cầu của người dùng</p><p><img src="https://aandd.jp/img/products/medical/pdm_arrows.gif" height="8" width="8">Nhịp tim không đều (IHB) được chỉ ra trên bản in</p> |  |  | <table> <tbody> <tr> <td>Model</td> <td>AND TM-2657P – NHẬT BẢN</td> </tr> <tr> <td>Phương pháp đo lường</td> <td>Dao động</td> </tr> <tr> <td>Bộ cấp nguồn AC</td> <td>Chuyển đổi 100-240V AC 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td>Bảo vệ chống điện giật</td> <td>Lớp I, loại B</td> </tr> <tr> <td>Phạm vi hiển thị áp suất</td> <td>0-299 mmHg</td> </tr> <tr> <td>Phạm vi đo NIBP</td> <td>SYS 40-270 mmHg, DIA 20-200 mmHg, Xung 30 – 240 bpm</td> </tr> <tr> <td>Đo lường độ chính xác</td> <td>Áp suất: ± 3 mmHg, Xung: ± 5%</td> </tr> <tr> <td>Xét nghiệm lâm sàng NIBP</td> <td>BS EN1060-4: 2004, BHS: 1993, +/- 5mmHg SD: 8 mmHg</td> </tr> <tr> <td>Phương pháp buộc khuy</td> <td>Phương pháp truyền động đai điều khiển mô-men xoắn (TCBM)</td> </tr> <tr> <td>Kích thước bên ngoài</td> <td>241 (W) x 324 (H) x 390 (D) mm (9.5 (W) x 13.0 (H) x 15.4 (D) inch)</td> </tr> <tr> <td>Cân nặng</td> <td>Xấp xỉ 5,5 kg (12,1 lb)</td> </tr> <tr> <td>Chu vi cánh tay áp dụng</td> <td>7 inch (18,0cm) đến 13,8 inch (35,0 cm)</td> </tr> <tr> <td>Kích thước vòng bít</td> <td>125 x 300 mm (4,9 x 11,8 inch)</td> </tr> <tr> <td>Loại <p>tâm thu hiển thị (SYS), tâm trương (DIA), nhịp tim (PUL)</p> </td> <td>Màn hình 3 chữ số bằng đèn LED</td> </tr> <tr> <td>Chức năng đếm</td> <td>Hiển thị số lượng phép đo cho đến nay: lên tới 999.999 lần</td> </tr> <tr> <td>Áp dụng áp lực</td> <td>Lạm phát tự động bằng máy bơm không khí</td> </tr> <tr> <td>Phương pháp phát hiện áp suất</td> <td>Đầu dò áp suất loại điện dung</td> </tr> <tr> <td>Điều kiện hoạt động</td> <td>Nhiệt độ: 10-40 ° C, độ ẩm: 30-85% rh, không ngưng tụ</td> </tr> <tr> <td>Điều kiện vận chuyển / lưu trữ</td> <td>Nhiệt độ: -20-60 ° C, độ ẩm: 10-95% rh, không ngưng tụ</td> </tr> <tr> <td>Thiết bị an toàn (Điện)</td> <td>Phát hành nhanh khi nhấn nút START / STOP <p>Phát hành nhanh khi nhấn nút FAST STOP</p> </td> </tr> <tr> <td>Chức năng đồng hồ</td> <td>Hiển thị đồng hồ, ngày &amp; giờ (2015-2050)</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-10 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2021-06-23
792 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2038 | 3020-P-2038 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 286000000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-09-30 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2038 (Loại có thể nâng cấp digital, 5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ, loại tiêu chuẩn, bộ khúc xạ)</span></p><p><span class="ql-cursor">﻿</span>Slit Lamp Symphony 40Z Digi Ready, 5 step, parallel binos, Refraction Unit Set</p> | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2038 (Loại có thể nâng cấp digital, 5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ, loại tiêu chuẩn, bộ khúc xạ)</span></p><p class="ql-align-justify">Slit Lamp Symphony 40Z Digi Ready, 5 step, parallel binos, Refraction Unit Set</p> |  | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2038 (Loại có thể nâng cấp digital, 5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ, loại tiêu chuẩn, bộ khúc xạ)</span></p><p>Slit Lamp Symphony 40Z Digi Ready, 5 step, parallel binos, Refraction Unit Set</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01
793 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | KẸP MẠCH MÁU | BH167R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1199900 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>KEP MACH MAU 160MM</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-17 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
794 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp Mạch Máu | BH111R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1317502 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>KEP MACH MAU 125MM</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-17 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
795 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Hệ thống phẫu thuật Phaco tích hợp phẫu thuật bán phần sau | R-EVO SMART CR | Optikon 2000 S.p.A. | Italy | Optikon 2000 S.p.A. | Italy | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Italy | Nhóm 3 |  |  | 3200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT PHACO TÍCH HỢP PHẪU THUẬT BÁN PHẦN SAU</strong></p><p><strong>Model:&nbsp;R-EVO SMART CR</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: OPTIKON 2000 S.p.A</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Italy</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-05
796 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện OPMI Lumera i (cấu hình nâng cao) | OPMI Lumera i | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 4900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Kính hiển vi phẫu thuật OPMI LUMERA I hỗ trợ quan sát thấy rõ để thực hiện&nbsp;phẫu thuật cho các bệnh lý cả bán phần trước và bán phần sau.</p><p> Với chất lượng quang học của Zeiss và công nghệ chiếu sáng hình nổi đồng trục SCI ( Sterio Coaxial Illumination) giuspa cho phẫu thuật viên:</p><p> Thấy rõ mõi cấu trúc nhỏ nhất.</p><p> Thấy rõ từng chi tiết của võng mạc</p><p> Quản lý được độ sâu của trường ảnh chỉ 1 nút nhấn</p><p> Xem rõ cấu trúc mắt với màu tự nhiên.&nbsp;</p> | <p>...</p> | <p>Thân kính hiển vi OPMI Lumera kèm bộ phóng đại: 01 cái</p><p> Ống kính đảo hình có thể thay đổi góc kính 0-110 độ, f=170mm: 01 cái</p><p> Ống kính cho người phụ loại đảo hình với thị kính 10x.</p><p> Thị kính 10x: 01 cái</p><p> Vật kính f=200mm: 01 cái</p><p> Nguồn sáng Halogen: 01 cái</p><p> Chân đế đẩy sàn: 01 cái</p><p> Bộ dịch chuyển X-Y: 01 cái</p><p> Bàn đạp chân 14 chức năng: 01 cái</p><p> Nắp đậy núm vặn tiệt trùng: 01 bộ</p><p> Bao phủ kính chống bụi: 01 cái</p><p> Bộ camera HD tích hợp: 01 cái</p><p> Màn hình TV hiển thị. : 01 cái</p><p> Bộ kính không tiếp xúc dùng trong mổ dịch kính Resight 500 : 01 bộ</p> | <p>Thông số kỹ thuật<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đầu đèn<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tất cả các thấu kính được phủ lớp hiệu chuẩn màu (Apochromatic Optics)<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại: Chỉnh điện với độ phóng đại từ 3.4x - 20.6x, tỉ lệ phóng đại 1:6, hệ số phóng đại từ 0,4 đến 2,4.&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống lấy nét: Phạm vi lấy nét &nbsp;50mm&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ống kính: Loại nghiêng có thể điều chỉnh độ nghiêng từ 0 độ đến 180 độ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính: loại trường nhìn rộng 10x&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Vật kính: Tiêu cự f = 200mm ± 0.01<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Có hệ thống điều chỉnh độ sâu trường ảnh</p> <p>Hệ thống chiếu sáng:<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiếu sáng đồng trục hình nổi: phản xạ đỏ và độ sáng trường ảnh điều chỉnh được.<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tích hợp kính lọc UV 408nm,&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ lọc ánh sáng xanh<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thiết bị bảo vệ võng mạc<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Truyền sáng bằng dây quang<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng halogen 12V-100W, có sẵn bóng đèn phụ và tự động chuyển sang bóng đèn phụ khi đèn chính bị hỏng.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24
797 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 780 lít, 1 cửa trượt đứng | HA-780DR | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2600000000 | t | Cái | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Ứng dụng: Dùng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, bông băng, gạc y tế, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ kim loại, đồ vải, cao su, nhựa chịu nhiệt, thủy tinh, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> | <p>- Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 01 bộ<br /> - Phụ kiện tiêu chuẩn:<br /> + Xe đẩy vật hấp bên ngoài, chế tạo bằng thép không gỉ SUS 304, bánh xe có chốt hãm: 02&nbsp;cái<br /> + Giá đựng vật hấp bên trong, di chuyển được, chế tạo bằng thép không gỉ SUS 304: 02&nbsp;cái<br /> + Dây cáp nguồn 3 pha: 05 m<br /> + Dây nối đất: 02 m<br /> + Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 01 bộ<br /> + Quy trình vận hành (dán trên máy): 01 tờ</p> |  | <p>- Tiệt trùng bằng phương pháp sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao.<br /> - Điều khiển nhiệt độ và thời gian hoàn toàn tự động bằng PLC, giao diện với người sử dụng thông qua màn hình màu cảm ứng.<br /> - Có chức năng sấy khô bằng máy hút chân không.<br /> - Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm2 (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt nhiệt độ hấp tiệt trùng: 105°C – 135°C (có thể mở rộng theo&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian hấp tiệt trùng: 1 – 180 phút&nbsp;(có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút (có thể mở rộng theo&nbsp;&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Thiết bị hoạt động bằng điện.<br /> - Nguồn điện:<br /> + 3 pha 380VAC/ 50Hz cho máy hút chân không và buồng sinh hơi.<br /> + 220VAC ± 10%/ 50Hz cho các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính và các phụ kiện kèm theo.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05
798 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị vi sóng | GP-800M | GOODPL INC | Hàn Quốc | GOODPL INC | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 220000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-04 | 2022-06-04 | <p><strong>Máy điều trị vi sóng</strong></p><p><strong>Model: GP-800M</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Goodpl</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p> | <p><span style="color: black;">- Máy chính: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Đầu điều trị hình tròn (circular radiator): 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Đầu điều trị hình chữ nhật (Rectangular radiator): 01 cái&nbsp;</span></p> |  | <p><span style="color: black;">- Điện áp: AC220V 50/60Hz</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Công suất tiêu thụ: 1000VA</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Thời gian: 5, 10, 15, 20, 25, 30 phút</span></p><p><span style="color: black;">- Đầu ra: 0~240W</span></p><p><span style="color: black;">- Tần số đầu ra: 2450MHz</span></p><p><span style="color: black;">- Bước sóng: 124.4mm</span></p><p><span style="color: black;">- Chế độ đầu ra: Liên tục, mode1, mode2</span></p><p><span style="color: black;">- Kích thước (WxDxH): 400x395x1285mm</span></p><p><span style="color: black;">- Trọng lượng: 37kg</span></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-04 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-04
799 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa và khử khuẩn 1 cửa, kèm giá rửa dụng phậu thuật xâm lấn tối thiểu, giá rửa dụng cụ 5 tầng và hệ thống phụ trợ | Uniclean PL II 15-1 EL | MMM Munchener Medizin Mechanik GmbH | Đức | MMM Munchener Medizin Mechanik GmbH | Đức |  | Công ty TNHH phân phối VM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 4063000000 |  | Chiếc | true | 2020-12-24 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-05-06 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-05-06
800 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Hệ thống máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao 2 cửa công suất 8 stu, tích hợp bộ sinh hơi, bộ kiểm tra bowie - dick test bằng điện tử bên trong máy và các hệ thống phụ trợ khác | SELECTOMAT PL 6612 -2 CL ED | MMM Munchener Medizin Mechanik GmbH | Đức | MMM Munchener Medizin Mechanik GmbH | Đức |  | Công ty TNHH phân phối VM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 4970000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-05-06 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-05-14
801 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | MÁY ĐIỆN TIM 12 KÊNH | BTL 08 MT PLUS | BTL Industries Limited | Bulgaria | BTL Industries Limited | Anh | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | Bulgaria | Nhóm 3 |  |  | 92000000 | t | Cái | true | 2021-04-22 | 2021-12-31 | <p><strong>Thông tin chung</strong></p><p>- Model: BTL-08 MT Plus</p><p>- Hãng sản xuất: BTL/Anh</p><p>- Xuất xứ: Châu Âu/Bulgaria</p><p>- Phân nhóm theo TT14: Nhóm 3</p><p>- Năm sản xuất, chất lượng: 2020 trở về sau, mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE</p><p>- Nguồn cung cấp: 115V/230V, 50-60Hz</p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp</strong></p><p>- Máy chính: 01 chiếc</p><p>- Cáp bệnh nhân: 01 bộ</p><p>- Điện cực bệnh nhân: 01 bộ</p><p>- Gel điện tim: 01 chai</p><p>- Giấy điện tim 112mm/ 25m: 01 cuộn</p><p>- Túi phủ máy chính hãng: 01 chiếc</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA/ TV: 01 bộ</p> |  | <p>CHI TIẾT NHƯ FILE THÔNG SỐ ĐÍNH KÈM </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-04-22 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-04-22
802 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần hai nhánh ánh sáng LED | Honey Lux LED ECO 130/90 | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 380000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-26 | 2022-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ treo trần 2 nhánh sử dụng công nghệ ánh sáng LED cho ánh sáng màu trắng sáng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng phát ra là ánh sáng lạnh, bức xạ nhiệt thấp. Nhiệt độ tại môi trường xung quang luôn nhỏ hơn bầu đèn 1<sup>0</sup>C.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 bước ánh sáng có thể được điều chỉnh bởi bộ điều khiển trên đèn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế đặc biệt, ánh sáng chiếu xuống bàn mổ không bị bóng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn, tay treo đèn được làm bằng vật liệu chịu lực, chịu ăn mòn, khử trùng bằng hoá chất rất tốt.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím có dạng phím màng, giúp điều khiển việc tắt/mở, điều chỉnh cường độ sáng, điều chỉnh trường chiếu. Bàn phím nằm ở cạnh bầu đèn. </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay nắm tiệt trùng ở giữa dùng để điều khiển bầu đèn, điều khiển trường chiếu và có thể tháo lắp và tiệt trùng bằng hoá chất hoặc hấp sấy ở nhiệt độ cao.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cánh tay đèn có thể quay góc 360°.</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">Model: <strong>HoneyLux LED ECO 130/90</strong></p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: <strong>JW Bio Science</strong></p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ: <strong>Hàn Quốc</strong></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong><u>Cấu hình kèm theo</u></strong><u>: </u></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân đèn chính gồm 02 nhánh đèn: 01 chiếc. </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm tiệt trùng: 04 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn: 01 bộ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ. </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ ánh sáng: 130.000 Lux +90.000 Lux</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 4300K</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số màu: 90 Ra</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính trường chiếu: 18cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu trường chiếu: 69cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính chóa đèn: 77cm + 71cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh cường độ sáng: 20%-100% (5 bước)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 95VA + 80VA</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn: 110-230 VAC, 50/60 Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng bóng LED: 9 bóng + 6 bóng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hoạt động: 10<sup>o</sup>C – 40<sup>o</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm hoạt động: 30% - 95%</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-26
803 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS400 hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS400 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1700000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy nén khí tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp: 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
804 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | ES-200 | E-LAB Biological Science & Technology Co., Ltd | Trung Quốc | E-LAB Biological Science & Technology Co., Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Thương mại Thành Long |  | Nhóm 6 |  |  | 325000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động</strong></p> <p>Model<strong>: ES-200</strong></p> <p>Hãng sản xuất: E-LAB Biological Science &amp; Technology Co., Ltd</p> <p>Nước sản xuất: Trung Quốc</p> <p>Công suất: 200 xét nghiệm/giờ.</p> | <ul> <li>Máy chính: 01 chiếc</li> <li>Bô phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Thương mại Thành Long | 2020-11-06 | Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Thương mại Thành Long | 2020-11-12
805 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở Bi-PAP, CPAP | Máy thở không xâm lấn | Vivo 65 | Breas Medical AB | Thụy Điển | Breas Medical AB | Thụy Điển | ["2021"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 480000000 | t | Cái | true | 2021-04-01 | 2022-03-30 | <p>&nbsp;</p><p><strong>Máy giúp thở (Máy hô hấp nhân tạo)</strong></p><p><strong>Model: Vivo&nbsp;65</strong></p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng cho trẻ em từ&nbsp;5&nbsp;kg đến người lớn.</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cho phép thở Xâm lấn (Invasive) và không xâm lấn (Non-invasive).</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các chế độ thở (modes): PSV, PSV(TgV), PCV SIMV, PCV, PCV(TgV), VCV SIMV,&nbsp;PCV(A), PCV(A+TgV), CPAP, VCV, VCV(A), VCV MPV, PCV MPV.</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng công nghệ eSync, giúp đáp ứng nhanh và đồng bộ tốt nhất với nhịp tự thở của bệnh nhân.</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 2 chức năng sử dụng: Clinical (tại Bệnh viện) và Home (tại nhà), giúp quản lý thông tin thở máy tốt hơn.</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dạng đồ thị sóng: Áp lực (Pressure), Dòng chảy (Flow) và Thể tích (Volume), CO2.</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể nâng cấp đo: SpO2 và EtCO2.</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn thấp ≤ 30 dB(A)</p><p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cân nặng nhẹ ≤ 5.4&nbsp;kg</p><p><strong><em><u>Nguồn cung cấp (power supplies):</u></em></strong></p><p>10.&nbsp;&nbsp;Nguồn AC: 100 - 240 V AC</p><p>11.&nbsp;&nbsp;Nguồn ắc-qui trong máy: 4 giờ</p><p>12.&nbsp;&nbsp;Nguồn ắc-qui bên ngoài máy: 8 giờ (chọn thêm).</p> | <p><span style="color: black;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Máy chính kèm phụ kiên tiêu chuẩn.</p><p><span style="color: black;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Bộ cảm biến lưu lượng (flow sensor), dùng nhiều lần.</p><p><span style="color: black;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Bộ cảm biến nồng độ oxy (oxgyen sensor), dùng nhiều lần.</p><p><span style="color: black;">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Phổi giả người lớn/trẻ em.</p><p><span style="color: black;">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Bộ dây thở trẻ em, dùng nhiều lần<span style="color: black;">.</span></p><p><span style="color: black;">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Bộ dây thở người lớn, dùng nhiều lần.</p><p><span style="color: black;">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Mặt nạ thở.</p><p><span style="color: black;">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Máy làm ấm khí thở vào.</p><p><span style="color: black;">9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Bình làm ẩm khí thở vào.</p><p><span style="color: black;">10.&nbsp;&nbsp;</span>Giá treo ống thở.</p><p><span style="color: black;">11.&nbsp;&nbsp;</span>Dây nguồn Oxy.</p><p><span style="color: black;">12.&nbsp;&nbsp;Xe đẩy máy.</span></p><p><span style="color: black;">13.&nbsp;&nbsp;Các vật tư tiêu hao cho máy thở.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Các phụ kiện thay thế và sửa chữa máy thở.</span></p> |  | <p><strong><em><u>Các cài đặt (Setting):</u></em></strong></p><p>Áp lực hít vào (Inspiratory Pressure): 4 - 60 cmH2O</p><p>Áp lực thở ra (PEEP): Off,&nbsp;2&nbsp;- 30 cmH2O</p><p>Tần số thở (breath rate) của PCV, VCV: 4 - 60 nhịp/phút</p><p>Thời gian hít vào: 0.3 - 5 giây</p><p>Thời gian thở vào dự phòng: 0.3 - 5 giây (PSV)</p><p>Thời gian đạt áp lực hít vào (Rise time): 1 - 9 mức (đối với PSV &amp; PCV) và từ 50% - 90%&nbsp;&nbsp;hoặc OFF (đối với VCV).</p><p>Độ nhạy thở vào: 1 - 9 mức (đối với PSV, PCV &amp; VCV) hoặc OFF (đối với PCV&amp;VCV).</p><p>Độ nhạy thở ra: 1 - 9 mức</p><p>Thời gian thở vào tối thiểu: Tắt, 0.3 - 3 giây.</p><p>Thời gian thở ra tối thiểu: 0.3 - 3 giây hoặc Tắt.</p><p>Thể tích khí lưu thông đích (target Volume):&nbsp;50&nbsp;- 2500 mlít</p><p>Thể tích khí lưu thông (Tidal Volume):&nbsp;50 - 2500 mlít</p><p>Dạng sóng dòng chảy (Flow pattern): Vuông (Square) hoặc giảm dần (decelerating).</p><p>Chức năng Sign: On/Off, tần số (mỗi 50-100-150-250 nhịp/1lần), hoặc % (125, 150, 175 200%).</p><p><strong><em><u>Các hiển thị (Monitoring):</u></em></strong></p><p>Hiển thị dạng số: Ppeak, PEEP, Pmean, Leakage,&nbsp;Vt, FiO2, % in TgV, Total Rate, Spont Rate, % Spont, SpO2, Pulse Rate, I:E, Rise Time, EtCO2, InspCO2.</p><p>Dạng đồ thị sóng: Áp lực, Dòng chảy, Thể tích, CO2.</p><p>Trend dữ liệu từ 1, 6, 24 hoặc 48 giờ: Ppeak, PEEP, Total Rate, SpontRate, Vt, Leakage, SpO2, EtCO2</p><p><strong><em><u>Các cảnh báo (Alarms):</u></em></strong></p><p>High Pressure, Low Pressure, High PEEP, Low PEEP, High Vte/Vti , Low Vte/Vti , High MVe/&nbsp;MVi, Low MVe/MVi, High Breath Rate, Low Breath Rate, Apnea, Disconnection, Rebreathing,&nbsp;High FiO2, Low FiO2, High SpO2, Low SpO2, High EtCO2, Low EtCO2, High InspCO2,&nbsp;High Pulse Rate, Low Pulse Rate, Low Last Power Source, Obstruction</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-07-01
806 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2036 | 3020-P-2036 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 452500000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-09-30 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2036 (Loại digital, 5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ,&nbsp;bộ chuẩn hoàn chỉnh kèm mặt bàn)</p><p><br></p><p>Slit Lamp Symphony 40ZDi, 5 step, parallel binos, complete on Table Top</p> | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2036 (Loại digital, 5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ,&nbsp;bộ chuẩn hoàn chỉnh kèm mặt bàn)</p><p><br></p><p class="ql-align-justify">Slit Lamp Symphony 40ZDi, 5 step, parallel binos, complete on Table Top</p> |  | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2036 (Loại digital, 5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ,&nbsp;bộ chuẩn hoàn chỉnh kèm mặt bàn)</p><p><br></p><p>Slit Lamp Symphony 40ZDi, 5 step, parallel binos, complete on Table Top</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01
807 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI NGOẠI KHOA | IMAGE 1S | Karl Storz SE & Co. KG | Áo,Séc,Estonia,Đức,Nhật Bản,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 3370000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-17 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD, phù hợp sử dụng cho các chuyên khoa Ngoại, Sản, Niệu, Tai Mũi Họng, Thần kinh, Chấn thương chỉnh hình, Tiêu hóa,...</p><p>Model: Image1 S</p><p>Hãng sản xuất: Karl Storz</p> | <p>Hộp xử lý hình ảnh IMAGE1 S CONNECT</p><p>Mô-đun liên kết IMAGE1 S X-LINK</p><p>Đầu camera IMAGE1 S HX</p><p>Màn hình 27" FULL HD</p><p>Chân đế màn hình&nbsp;</p><p>Nguồn sáng lạnh Power LED 175 SCB</p><p>Bộ bơm khí CO2 model ENDOFLATOR® 40 SCB</p><p>Dây bơm khí</p><p>Máy cắt đốt cao tần AUTOCON® III 400</p><p>Bàn đạp đơn, sử dụng với máy cắt đốt cao tần</p><p>Bàn đạp đôi</p><p>Bản điện cực trung tính, đóng gói 50 cái</p><p>Dây nối bản điện cực trung tính</p><p>Dây nối cao tần đơn cực, 300 cm</p><p>Dây nối cao tần lưỡng cực, 300 cm</p><p>Xe đặt thiết bị nội soi, rộng, cao</p><p>Tay đỡ màn hình, dài</p><p>Giá đỡ bình khí CO2</p><p>BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI NGOẠI SẢN Ổ BỤNG</p> |  | <p>Hệ thống camera nội soi với chất lượng hình ảnh Full HD, độ phân giải 1920 x 1080 pixels</p><p>Màn hình y tế 27", độ phân giải 1920 x 1080 pixels</p><p>Nguồn sáng công nghệ LED, thời gian sử dụng xấp xỉ 30.000 giờ</p><p>Máy bơm khí CO2, có lưu lượng tối đa 40 lít/phút</p><p>Máy cắt đốt cao tần, công suất tối đa 400W</p><p>Bộ dụng cụ chuyên dụng cho phẫu thuật nội soi ổ bụng.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-05-17 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-05-17
808 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Hệ thống khám và điều trị tai mũi họng | MTU-2000 | Công Ty TNHH Máy Y Tế Nam Việt | Việt Nam | Công Ty TNHH Máy Y Tế Nam Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công Ty TNHH Máy Y Tế Nam Việt | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 85000000 | t | Bộ | true | 2021-04-09 | 2022-04-09 | <p>Hệ thống khám và điều trị tai mũi họng</p><p>Model: MTU-2000</p><p>Sản phẩm này là bàn điều trị y tế dùng như một trạm làm việc của bác sỹ cho chẩn đoán và điều trị tai mũi họng bao gồm xịt thuốc, hút đờm rãi, khử khuẩn cực tím dụng cụ, chứa thuốc, đựng bông cồn, rác thải ... <span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Kết hợp với hệ thống nội soi và ghế khám nhằm mục đích cho sự tiện lợi của việc chẩn đoán và điều trị cho bác sỹ và người bệnh.</span></p><p>Quản lý số lượng lớn dụng cụ &amp; thiết bị bằng các modul riêng biệt. 100% bề mặt làm việc inox.</p><p>Ống ngâm khử khuẩn bảo quản Optic.</p><p>Bảo quản dụng cụ, khử khuẩn bằng tia cực tím</p><p>Khoang để dụng cụ sạch dễ lau chùi, tháo lắp. Hộp ngâm dụng cụ bẩn, vệ sinh có nắp đậy.</p><p>Hệ thống hoạt động độc lập hoặc tích hợp treo máy nội soi trên bàn&nbsp;</p> | <p>Hệ thống hút (01 máy bơm hút chân không, 01 đầu hút, bình chứa dịch, chỉnh áp...)</p><p>Hệ thống xịt thuốc (01 máy nén khí, 01 đầu xịt, đồng hồ)</p><p>Ngăn dụng cụ inox 304 có nắp gập 2 mảnh&nbsp;</p><p>Khoang dụng cụ inox 304</p><p>Ngăn đựng đồ, đựng găng tay, hộp giấy có khe lấy + ray trượt</p><p>Ngăn đựng dụng cụ bẩn + hộp nhựa có nắp</p><p>Ống ngâm optic</p><p>Cốc đựng dung dịch chống mờ</p><p>Lọ dựng tăm bông, đè lưỡi&nbsp;</p><p>Ca đựng nước muối&nbsp;</p><p>Ca inox có nắp</p><p>Lỗ để chai nước muối, nước rửa tay, lọ đựng thuốc....&nbsp;</p><p>Xô rác inox đóng mở bằng chân</p><p>Hệ thống kết nối &amp; điều khiển ghế khám (Lên / xuống / ngả / gập / reset)</p> |  | <p>Nguồn điện: AC220V/50Hz</p><p>Motor bơm hút chân không: 100L/p tại 680mm Hg</p><p>Motor nén khí: 2.0Kg f/cm2 ± 0.3kgf / cm2&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Bình chứa dịch: 2500ml</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Bộ lọc khuẩn: Tiêu chuẩn</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Diệt khuẩn cực tím: 253.7nm ± 5%</span></p><p>Trọng lượng bàn tiêu chuẩn: <span style="color: rgb(0, 0, 0);">~70 Kg</span></p><p>Kích thước bản tiêu chuẩn: (R960 x S540 x C800 -900) mm</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Máy Y Tế Nam Việt | 2021-04-09 | Công Ty TNHH Máy Y Tế Nam Việt | 2021-04-09
809 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống nội soi tán sỏi đường mật | OTV-S200 | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 2550000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-09 | 2021-07-09 | <p>Hệ thống nội soi tán sỏi đường mật bao gồm các thiết bị, dụng cụ sau:</p><p>-01 Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng LED: OTV-S200</p><p>-01 Ống nội soi đường mật video: CHF-V2</p><p>-01 Máy tán sỏi: EL-27Compact (A2548)</p><p>-&nbsp;01 Dụng cụ kiểm tra rò rỉ ống nội soi: WA23080A</p><p>-&nbsp;05 Que tán sỏi: A2335</p><p>-&nbsp;05 Rọ lấy sỏi: NT4W30115</p><p>-&nbsp;01 Màn hình Sony chuyên dụng nội soi 27 inch: LMD-2735MD (Mua tại Việt Nam)</p><p>-01 Xe đẩy hệ thống nội soi (Mua tại Việt Nam)</p> |  |  |  | <p>Giá bao gồm thuế VAT, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành 12 tháng cho máy chính bị lỗi bới nhà sản xuất, không áp dụng bảo hành cho dụng cụ vật tư tiêu hao và máy chính bị lỗi do người sử dụng. </p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-11-25 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-09
810 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy nén ép trị liệu | WHF-314A | GOODPL INC | Hàn Quốc | GOODPL INC | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 33000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-04 | 2022-06-04 | <p><strong>Máy nén ép trị liệu</strong></p><p><strong>Model: WHF-314A</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Goodpl</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><br></p> | <p>-&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;Bao chân: 01 bộ</p><p>-&nbsp;Tấm chân: 01 bộ</p><p>- Bộ dây dẫn khí đơn: 01cái</p> |  | <p><span style="color: black;">- Điện áp: AC220V, 60Hz</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Công suất tiêu thụ: 25W</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Tỷ lệ dòng điện: 0.2A</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Thời gian: 0~30 phút</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Áp suất: 20~235mmHg (±10%)</span></p><p><span style="color: black;">- Trọng lượng: 2.0kg</span></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-04 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-04
811 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ siêu âm có chức năng hàn mạch | Hệ thống tích hợp dao mổ điện, dao mổ siêu âm hàn mạch | THUNDERBEAT | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 2900000000 | t | Hệ thống | false | 2021-04-09 | 2021-07-09 | <p>Hệ thống tích hợp dao mổ điện, dao mổ siêu âm hàn mạch gồm các thiết bị và dụng cụ sau:</p><p><br></p><p>01 Dao mổ điện: ESG-400</p><p>01 Dao mổ siêu âm: USG-400</p><p>01 Cáp chuyển đổi cho Thunderbeat: TD-TB400</p><p>01 Bàn đạp cho Thunderbeat</p><p>01 Cáp nối giữa ESG-400 và USG-400</p><p>01 Bộ gắn cố định máy</p><p>05 Tay dao siêu âm và hàn mạch Thunderbeat dùng cho phẫu thuật nội soi: TB-0535FCS</p><p>02 Tay dao siêu âm và hàn mạch Thunderbeat dùng cho mổ mở dài 20cm: TB-0520FCS</p><p>01 Tay dao siêu âm hàn mạch dùng cho phẫu thuật tuyến giáp, tuyến vú: TB-0009OF</p><p>01 Xe đẩy máy chuyên dụng đồng bộ: TC-E400</p> |  |  | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Giá bao gồm thuế VAT, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành 12 tháng cho máy chính bị lỗi bới nhà sản xuất, không áp dụng bảo hành cho dụng cụ vật tư tiêu hao và máy chính bị lỗi do người sử dụng</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-11-26 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-09
812 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Hệ thống tay treo nâng hạ cung cấp khí, điện cho máy gây mê | LISSAclassic-lift | Inmed-Karczewscy Sp. z o.o. Sp.k | Ba Lan | Inmed-Karczewscy Sp. z o.o. Sp.k | Ba Lan |  | Công ty TNHH phân phối VM | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 873500000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-20 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-01-11 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-01-11
813 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy thận nhân tạo | Máy thận nhân tạo | Máy thận nhân tạo AK 98 | AK 98 | Gambro Lundia AB | Thụy Điển | Gambro Lundia AB | Thụy Điển | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 480000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy chạy thận nhân tạo</p> | <p>'- Máy chính: 01 máy<br /> - Bộ dây nối với dịch lọc A và B: 01 bộ<br /> - Bộ dây nối với hệ thống nước RO: 01 bộ<br /> - Bộ dây nối với hệ thống nước thải: 01 bộ<br /> - Khay trên đỉnh máy chính: 01 chiếc<br /> - Cọc đỡ dịch mồi: 01 chiếc<br /> - Giá đỡ quả lọc: 01 chiếc<br /> - Giá đỡ ống hút dịch: 01 chiếc<br /> - Vật tư tiêu hao chạy ban đầu: 1 bộ (Quả lọc thận, dây máu, kim 16G, dịch lọc A, bột Bicarbonate)</p> |  | <p>'- Tự động kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy.<br /> - Khả năng hỗ trợ đuổi khí (assisted priming) : Có<br /> - Thiết kế sử dụng được Bicarbonate dạng bột (Bicart cartridge) và dịch A dạng đậm đặc (SOFTPAC)<br /> - Khả năng chạy lọc máu 1 kim và 2 kim<br /> - Tự động rửa trả máu về (auto rinse back)<br /> - Màn hình điểu khiển cảm ứng<br /> - Định liều dịch lọc theo hai phương thức : theo độ dẫn và theo tốc độ lọc.<br /> - Khả năng xem lại được lịch sử điều trị (treatment history)<br /> - Khả năng xem lại được lịch sử báo động (alarm history)<br /> - Có đèn màu báo động, góc nhìn 3600&nbsp;<br /> Điều khiển siêu lọc<br /> - Thể tích siêu lọc: Điều chỉnh được, 0.0 đến 10.0 lít<br /> - Độ chính xác: +/- 50 ml/giờ +/- 1%<br /> - Tốc độ siêu lọc: 0 đến 4.0 lít/giờ<br /> - Phương thức theo dõi siêu lọc : độc lập<br /> - Khả năng chuyển đổi từ siêu lọc cách ly (isolated UF) sang khuếch tán (diffusion) : Có<br /> Giám sát dòng máu<br /> - Tốc độ, dùng kim đôi : 0 và 20 tới 500 ml/phút<br /> - Tốc độ, dùng kim đơn : 0 và 20 tới 500 ml/phút, kiểm soát theo áp lực<br /> Theo dõi áp lực của chu trình máu<br /> Phát hiện khí&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> - Phương pháp phát hiện: Siêu âm<br /> - Kích cỡ buồng nhỏ giọt: Đường kính 22mm<br /> Bơm chống đông heparin<br /> - Tốc độ : 0 đến 10ml/giờ,&nbsp;<br /> - Khả năng bơm nhanh (bolus)</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-22 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-06-23
814 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi tiêu hóa dạ dày - đại tràng có tính năng chẩn đoán ung thư sớm | CV-170 | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2020","2019"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 3200000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-09 | 2021-07-09 | <p><strong><em><u>Hệ thống nội soi tiêu hóa dạ dày - đại tràng có tính năng chẩn đoán ung thư sớm bao gồm các thiết bị , dụng cụ sau: </u></em></strong></p><p>-&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng LED: CV-170</p><p>-&nbsp;01 Ống nội soi dạ dày video: GIF-H170</p><p>-&nbsp;01 Ống nội soi đại tràng video: CF-H170I</p><p>-&nbsp;01 Dụng cụ kiểm tra rò rỉ ống nội soi: MB-155</p><p>-&nbsp;01 Kìm sinh thiết dạ dày: FB-25K-1</p><p>-&nbsp;01 Kìm sinh thiết đại tràng: FB-24Q-1</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Máy hút dịch 2 bình: <span style="color: black;">New Hospivac 350 / 400 (Mua tại Việt Nam) </span></p><p>-&nbsp;01 Màn hình Sony chuyên dụng nội soi 21 inch: LMD-2110MD (Mua tại Việt Nam)</p><p>-&nbsp;01 Bộ máy tính, máy in (Mua tại Việt Nam)</p><p>-&nbsp;01 Xe đẩy hệ thống nội soi (Mua tại Việt Nam)&nbsp;</p> |  |  |  | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Giá bao gồm thuế VAT, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành 12 tháng cho máy chính bị lỗi bới nhà sản xuất, không áp dụng bảo hành cho dụng cụ vật tư tiêu hao và máy chính bị lỗi do người sử dụng.</span></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-11-25 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-09
815 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ di động ánh sáng LED | Honey Lux LED 120/120 | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 550000000 | t | Bộ | true | 2021-05-26 | 2022-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng cho phòng mổ, phòng khám.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ treo trần sử dụng công nghệ ánh sáng trắng lạnh – LED.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ thân thiện với môi trường.&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tại bầu đèn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quang ≤ 1<sup>0</sup>C.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng chiếu xuống bàn mổ không bị bóng mờ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím được đặt ở bên cạnh và có dạng phím màng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 05 phím điều khiển cường độ ánh sáng, điều chỉnh độ hội tụ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng cho mổ nội soi, đèn được điều chỉnh cường độ sáng sao cho đạt khoảng 5% tổng độ sáng của cả bầu đèn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay nắm tiệt trùng ở giữa dùng để điều khiển bầu đèn, điều khiển trường chiếu và có thể tháo lắp và tiệt trùng bằng hoá chất hoặc hấp sấy ở nhiệt độ cao.</p> | <p>Model: <strong>Honey Lux LED 120/120</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>JW Bio Science</strong></p><p>Xuất xứ: <strong>Hàn Quốc</strong></p><p><br></p><p><strong><u>Cấu hình kèm theo</u></strong><u>: </u></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân đèn chính gồm 02 nhánh đèn: 01 chiếc. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm tiệt trùng: 04 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn: 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn: 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ ánh sáng: 120.000 Lux +120.000 Lux</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 4.300K</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số màu: 94 (Ra)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính trường chiếu: 22 – 29 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu trường chiếu: 140 cm +145 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính chóa đèn: 62 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh cường độ sáng: 10% – 100% (10 bước)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 120 VA +120 VA</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn: 110-230 VAC, 50/60Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng bóng LED: 88 bóng + 88 bóng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hoạt động: 10<sup>o</sup>C – 40<sup>o</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm: 10% - 100%</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-26
816 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đếm tế bào tự động | Máy đếm tế bào CD4 | BD FACSPresto | Becton Dickinson and Company, BD Biosciences | Singapore | Becton Dickinson and Company, BD Biosciences | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Singapore | Nhóm 6 |  |  | 416436000 | t | Bộ | true | 2021-04-22 | 2021-07-22 | <p>Hệ thống BD FACSPrestoTM bao gồm máy chính, phần mềm tích hợp, khay ủ mẫu và các thanh hóa chất sử dụng một lần. Hệ thống được thiết kế cho phép cung cấp số lượng tuyệt đối và phần trăm các tế bào lympho T CD4 trong tổng các tế bào lympho, hàm lượng hemoglobin tổng số (Hb) trong mẫu máu toàn phần. Thanh hóa chất của hệ thống BD FACSPrestoTM phù hợp với mẫu máu lấy từ đầu ngón tay và cả mẫu máu tĩnh mạch được thu thập trong ống EDTA. Thanh hóa chất sử dụng các thuốc thử dạng đông khô, không yêu cầu bảo quản lạnh, đơn giản hóa quá trình lưu trữ và giảm thiểu giá thành. Ngoài ra, hệ thống còn có các tính năng nổi bật khác khiến nó trở thành một thiết bị dễ học và dễ sử dụng. Người vận hành chỉ cần chạm vào các thẻ giao diện và các nút bấm trên màn hình để truy cập các bảng chọn và thực hiện chức năng mong muốn. Các video mô tả quy trình vận hành được tích hợp ngay trên máy hỗ trợ cho việc đào tạo và sử dụng thiết bị. Hệ thống BD FACSPrestoTM kết hợp nhiều quy trình kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng và sự nhất quán của các xét nghiệm, cùng với cam kết chất lượng của BD và sự hỗ trợ từ đội ngũ BD Bioscience trong khu vực.</p> | <p><strong>Cấu hình máy gồm:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính được tích hợp máy in bên trong và kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ phụ kiện chuẩn bao gồm:</p><p><br></p><p><br></p><ul><li>Khay ủ mẫu: 01 cái</li><li>Tấm che thiết bị: 01 cái</li><li>Giấy in nhiệt: 10 cuộn</li><li>Bộ dây nguồn: 01 bộ</li><li>Thẻ nhớ USB: 01 cái</li></ul><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoá chất tiêu chuẩn kèm theo máy: 01 bộ, bao gồm:</p><ul><li>Thanh hóa chất xét nghiệm: 100 thanh</li><li>Dụng cụ tiêu hao cho việc lấy máu đầu ngón tay:</li></ul><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kim lấy máu (lancet)</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bông cồn vô trùng</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Miếng gạc vô trùng</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Băng dán y tế</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-04-22 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-04-22
817 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp cổ tay AND UB-510 | UB-510 | A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd | Trung Quốc | A&D Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 1050000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2022-12-31 | <ul><li>Cột báo mức huyết áp theo tiêu chuẩn WHO ( xanh – vàng – đỏ )</li><li>Báo nhịp tim bất thường ( IHB )</li><li>Phương pháp đo dao động</li><li>Bộ nhớ lưu 30 kết quả đo + trung bình tất cả các lần đo.</li><li>Van xả áp suất tự động.</li><li>Hiển thị huyết áp tối đa, tối thiểu và nhịp tim cùng lúc.</li><li>Cảnh báo khi pin yếu</li><li>Tự tắt nguồn khoảng 60s.</li><li>Nhạy, chạy êm</li></ul> |  |  | <ul> <li>Chế độ dò khi bơm</li> <li>Phương pháp đo: Đo dao động với công nghệ&nbsp;Fuzzy logic</li> <li>Giới hạn đo: <ul> <li>Huyết áp: 20 tới 280 mm Hg</li> <li>Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút.</li> </ul> </li> <li>Độ chính xác: <ul> <li>Huyết áp: ±3 mm Hg hoặc 2%</li> <li>Nhịp tim: ±5%.</li> </ul> </li> <li>Tự động bơm và xả khí.</li> <li>Pin:2 pin 1,5V loại AAA.</li> <li>Trọng lượng: 82g</li> <li>Chứng nhận tiêu chuẩn Châu Âu: CE 0366</li> <li>Phụ kiện kèm theo: <ul> <li>Hộp đựng.</li> <li>Hướng dẫn sử dụng</li> <li>Pin</li> </ul> </li> </ul> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-10 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2021-06-23
818 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM XÁCH TAY KỸ THUẬT SỐ 2D | P10 | MEDISONO, LLC | Mỹ | MEDISONO, LLC | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-17 | 2021-12-31 | <p>10 là một Hệ thống siêu âm chẩn đoán di động, áp dụng các công nghệ tiên tiến như Hình ảnh hợp chất theo pha đảo ngược (eHCI), Tạo hình đa tia (mBeam), Hình ảnh kháng đốm (eSRI) và Hình ảnh tổng hợp không gian, v.v. điều chỉnh, LCD 12,1 inch và các đầu dò đa dạng được cấu hình để cung cấp hình ảnh rõ ràng và ổn định.</p><p>Màn hình đa ngôn ngữ</p><p>256 thang màu xám</p><p>Hai ổ cắm đầu dò</p><p>Chế độ hiển thị</p><p>B, B + B, 4B, B + M, M, B + PW, B + Màu, B + Màu + PW, B + PDI / DPDI, B + PDI / DPDI + PW.</p><p>Các phép đo và tính toán chung</p><p>I / Chế độ màu: Khoảng cách, Cir / Vùng (Hình elip / Dấu vết), Âm lượng (2 trục / 3 trục), Tỷ lệ,% Stenosis, Góc và Biểu đồ.&nbsp;Chế độ M: Khoảng cách, Thời gian, Độ dốc và Nhịp tim (hai chu kỳ).&nbsp;Chế độ PW: Vận tốc, Nhịp tim, Thời gian, Gia tốc, Chỉ số kháng cự (RI), Chỉ số dao động (PI) và Tự động (theo dõi tự động)</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò convex: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò linear: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel siêu âm: 01 lọ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p><p><br></p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2021-05-17 | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2021-05-17
819 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2035 | 3020-P-2035 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 428500000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-09-30 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2035 (Loại digital, 5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ, loại tiêu chuẩn, bộ khúc xạ)</p><p>Slit Lamp Symphony 40ZDi, 5 step, parallel binos, Refraction Unit Set&nbsp;</p> | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2035 (Loại digital, 5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ, loại tiêu chuẩn, bộ khúc xạ)</p><p class="ql-align-justify">Slit Lamp Symphony 40ZDi, 5 step, parallel binos, Refraction Unit Set&nbsp;</p> |  | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2035 (Loại digital, 5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ, loại tiêu chuẩn, bộ khúc xạ)</p><p>Slit Lamp Symphony 40ZDi, 5 step, parallel binos, Refraction Unit Set&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01
820 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa | P500 (P500-1) | Diatron MI Zrt. | Hungary | Diatron MI Zrt. | Hungary |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | Hungary | Nhóm 1 |  |  | 1700000000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">Máy phân tích sinh hóa tự động</strong></p><p><span style="color: black;">Model: P500 (P500-1)</span></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: Diatron MI Zrt</span></p><p><span style="color: black;">Xuất xứ: Hungary</span></p> | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc </p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ máy tính để bàn mua tại Việt Nam: 01 bộ</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in laser đen trắng mua tại Việt Nam: 01 chiếc</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hóa chất Glucose, GOT, GPT, Chuẩn, QC chạy thử: 01 bộ</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | 2020-12-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED | 2021-05-17
821 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi dạ dày-đại tràng có tính năng chẩn đoán ung thư sớm | CV-190 | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 5500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-09 | 2021-07-09 | <p>Hệ thống nội soi tiêu hóa dạ dày-đại tràng có tính năng chẩn đoán ung thư sớm bao gồm các thiết bị/dụng cụ sau:</p><p>-&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh: CV-190</p><p>-&nbsp;01 Nguồn sáng Xenon 300W: CLV-190</p><p>-&nbsp;01 Ống nội soi dạ dày video: GIF-HQ190</p><p>-&nbsp;01 Ống nội soi đại tràng video: CF-HQ190I</p><p>-&nbsp;01 Dụng cụ kiểm tra rò rỉ ống nội soi: MB-155</p><p>-&nbsp;01 Kìm sinh thiết dạ dày: FB-25K-1</p><p>-&nbsp;01 Kìm sinh thiết đại tràng: FB-24Q-1</p><p>-&nbsp;01 Máy hút dịch 2 bình: <span style="color: black;">New Hospivac 350/400 (Mua tại Việt Nam)</span></p><p>-&nbsp;01 Màn hình Sony chuyên dụng nội soi 21 inch: LMD-2110MD (Mua tại Việt Nam)</p><p>-&nbsp;01 Xe đẩy hệ thống nội soi (Mua tại Việt Nam)&nbsp;</p> |  |  |  | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Giá bao gồm thuế VAT, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành 12 tháng cho máy chính bị lỗi bới nhà sản xuất, không áp dụng bảo hành cho dụng cụ vật tư tiêu hao và máy chính bị lỗi do người sử dụng.</span></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-11-26 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-09
822 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh ánh sáng LED | Honey Lux LED ECO 130/130 | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 410000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-26 | 2022-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ treo trần 2 nhánh sử dụng công nghệ ánh sáng LED cho ánh sáng màu trắng sáng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng phát ra là ánh sáng lạnh, bức xạ nhiệt thấp. Nhiệt độ tại bầu đèn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quang 1<sup>0</sup>C.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 bước ánh sáng có thể được điều chỉnh bởi bộ điều khiển trên đèn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế đặc biệt, ánh sáng chiếu xuống bàn mổ không bị bóng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn, tay treo đèn được làm bằng vật liệu chịu lực, chịu ăn mòn, khử trùng bằng hoá chất rất tốt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím có dạng phím màng, giúp điều khiển việc tắt/mở, điều chỉnh cường độ sáng, điều chỉnh trường chiếu. Bàn phím nằm ở cạnh bầu đèn. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay nắm tiệt trùng ở giữa dùng để điều khiển bầu đèn, điều khiển trường chiếu và có thể tháo lắp và tiệt trùng bằng hoá chất hoặc hấp sấy ở nhiệt độ cao.</p> | <p>Model: <strong>HoneyLuxLED ECO 130/130</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>JW Bio Science</strong></p><p>Xuất xứ: <strong>Hàn Quốc</strong></p><p><br></p><p><strong><u>Cấu hình kèm theo</u></strong><u>: </u></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân đèn chính gồm 02 nhánh đèn: 01 chiếc. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm tiệt trùng: 04 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn: 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ ánh sáng: 130.000 Lux + 130.000 Lux</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 4300K</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số màu: 90 Ra</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính trường chiếu: 18cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu trường chiếu: 69cm + 69cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính chóa đèn: 77cm + 77cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh cường độ sáng: 20%-100% (5 bước)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 95VA +95VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn: 110-230 VAC, 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng bóng LED: 9 bóng +9 bóng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hoạt động: 10<sup>o</sup>C – 40<sup>o</sup>C</p><p>Độ ẩm hoạt động: 30% - 95%</p> |  |  |  |  | bảo hành 24 tháng | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-26
823 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy nén ép trị liệu | WHF-324 | GOODPL INC | Hàn Quốc | GOODPL INC | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 28000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-04 | 2022-06-04 | <p><strong>Máy nén ép trị liệu</strong></p><p><strong>Model: WHF-324</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Goodpl</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p> | <p>-&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;Bao chân: 01 bộ</p><p>-&nbsp;Tấm chân: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bộ dây dẫn khí đơn: 01cái</p><p>- Bộ day dẫn khí đôi: 01 cái</p> |  | <p><span style="color: black;">-&nbsp;Điện áp: AC220V, 60Hz</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Công suất tiêu thụ: 25W</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Tỷ lệ dòng điện: 0.2A</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Thời gian: 0~30 phút</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Áp suất: 20~300mmHg (±10%)</span></p><p><span style="color: black;">- Trọng lượng: 2.0kg</span></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-04 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-04
824 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | Hệ thống phẫu thuật nội soi Lồng ngực | OTV-S200 | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 3600000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-09 | 2021-07-09 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực bao gồm các thiết bị và dụng cụ sau:</p><p>-&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng LED: OTV-S200</p><p>-&nbsp;01 Đầu camera HD 3Cmos: CH-S200-XZ-EB</p><p>-&nbsp;01 Máy bơm khí CO2 ổ bụng: UHI-4</p><p>-&nbsp;01 Dao mổ điện: ESG-400</p><p>-&nbsp;01 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi Lồng ngực</p><p>-&nbsp;01 Màn hình Sony chuyên dụng nội soi 27 inch: LMD-2735MD (Mua tại Việt Nam)</p><p>-&nbsp;01 Xe đẩy hệ thống nội soi (Mua tại Việt Nam)&nbsp;</p> |  |  |  | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Giá bao gồm thuế VAT, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành 12 tháng cho máy chính bị lỗi bới nhà sản xuất, không áp dụng bảo hành cho dụng cụ vật tư tiêu hao và máy chính bị lỗi do người sử dụng.</span></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-11-26 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-09
825 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy khoan đặt trụ Implant | Máy khoan xương nha khoa | PIEZOTOME CUBE | SATELEC, a Company of ACTEON Group | Pháp | SATELEC, a Company of ACTEON Group | Pháp | ["2021","2022"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT | Pháp | Nhóm 1 |  |  | 273000000 | t | Bộ | true | 2021-05-17 | 2021-12-31 | <p>Máy khoan xương nha khoa <span style="color: black;">PIEZOTOME CUBE</span></p> | <p>Ø&nbsp;01 máy chính</p><p>Ø&nbsp;<strong>01 tay cầm phẫu thuật có đèn</strong></p><p>Ø&nbsp;01 giá đỡ tay cầm</p><p>Ø&nbsp;01 Pedal điều khiển</p><p>Ø&nbsp;01 cây gắn bình nước </p><p>Ø&nbsp;02 dây nước</p><p>Ø&nbsp;01 khóa mở mũi</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT | 2021-05-17 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT | 2021-05-17
826 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Đèn soi đáy mắt trực tiếp 1128-P-1015 | 1128-P-1015 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 22500000 | t | Bộ | false | 2021-06-16 | 2021-09-30 | <p> Đèn soi đáy mắt trực tiếp 1128-P-1015 (Loại 3.6V, Bóng LED, đã bao gồm sạc pin)</p><p> LED Professional Ophthalmoscope 3.6V</p> | <p> Đèn soi đáy mắt trực tiếp 1128-P-1015 (Loại 3.6V, Bóng LED, đã bao gồm sạc pin)</p><p> LED Professional Ophthalmoscope 3.6V</p> |  | <p> Đèn soi đáy mắt trực tiếp 1128-P-1015 (Loại 3.6V, Bóng LED, đã bao gồm sạc pin)</p><p> LED Professional Ophthalmoscope 3.6V</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-16 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-16
827 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống Elisa | Hệ thống Elisa bán tự động | Máy ủ lắc Elisa | TC-92 | Teco Diagnostics | Mỹ | Teco Diagnostics | Mỹ | ["2020","2021"] | Cty cổ phần công nghệ Hóa sinh Âu Việt | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 80000000 | t | Cái | false | 2021-06-04 | 2022-06-04 | <p><strong>CHỨC NĂNG Ủ &amp; LẮC </strong>2 khay 96 well cùng lúc.</p> | <p>Máy ủ và lắc 2 microplate 96 well cùng lúc.</p> |  | <p><strong>* CHỨC NĂNG Ủ: tới </strong>40<sup>o</sup>C.</p><p><strong>* CHỨC NĂNG LẮC: </strong>575 – 1500 vòng/ phút</p><p><br></p> | [5 empty] | Cty cổ phần công nghệ Hóa sinh Âu Việt | 2021-06-04 | Cty cổ phần công nghệ Hóa sinh Âu Việt | 2021-06-04
828 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy siêu âm trị liệu | Máy điều trị sóng siêu âm | 15-1200, 15-1201, 15-0131 | DJO France SAS | Pháp | DJO France SAS | Pháp | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 130000000 | t | Chiếc | false | 2021-04-09 | 2021-10-09 | <p><span style="color: rgb(252, 69, 22);">MÁY ĐIỀU TRỊ SÓNG SIÊU ÂM </span></p><p><strong>Ký hiệu máy: 15-0131</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: DJO France SAS (Nhãn hiệu Chattanooga)</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Mỹ</strong></p><p>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Intelect® Mobile 2 ULTRASOUND là hệ thống siêu âm trị liệu với tùy chọn có hoặc không có xe đẩy kèm theo. Máy siêu âm Intelect Mobile 2 cung cấp sóng siêu âm tần số kép ở 1 hoặc 3 MHz, chế độ xung hoặc liên tục (10%, 20%, 50% &amp; 100%). Được cung cấp với một đầu dò siêu âm 5cm2 với các đầu dò tùy chọn bổ sung. Hướng dẫn về khu vực điều trị có sẵn trên giao diện người dùng. Việc phát hiện kết nối có thể được thông báo bằng âm thanh (được đặt thành mặc định) hoặc trực quan bằng đèn LED ở mặt sau của đầu dò, chỉ báo thời gian điều trị sẽ dừng lại khi đầu dò không được ghép nối để đo chính xác thời gian điều trị siêu âm. Thiết bị này chỉ được sử dụng dưới sự chỉ định và giám sát của chuyên gia y tế được cấp phép.</p><p><br></p> | <p><strong><u>Cấu hình chi tiết:</u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò siêu âm 5cm2 : 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò cỡ nhỏ: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel siêu âm: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xe đẩy</p> |  | <p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">ĐẶC TÍNH NỔI BẬT</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">&nbsp;</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">• </span>TIÊU CHUẨN IEC 60601-1-11</p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 33);">&nbsp;</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">• </span>MÀN HÌNH CẢM ỨNG 7 INCH</p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 33);">&nbsp;</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">• </span>BỘ NHỚ TÍCH HỢP VÀ KHẢ NĂNG CẬP NHẬT PHẦN MỀM</p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 33);">&nbsp;</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">• </span>ĐÈN THÔNG BÁO XUNG QUANH CỔNG KẾT NỐI</p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 33);">&nbsp;</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">• </span>CÀI ĐẶT GIAO THỨC LÂM SÀNG ĐỀ XUẤT (SPS)</p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 33);">&nbsp;</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">• </span>1 hoặc 3MHz, XUNG HOẶC LIÊN TỤC (10%, 20%, 50% &amp;100%).</p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 33);">&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">ĐẦU DÒ CHUẨN 5CM2 CŨNG NHƯ LOẠI 1 &amp; 2 CM2 CÓ THỂ TÙY CHỌN. PHÁT HIỆN GHÉP NỐI BẰNG ÂM THANH</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">CHỈ ĐỊNH</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">&nbsp;</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">•&nbsp;</span>GIẢM ĐAU DO CO THẮT CƠ <span style="color: rgb(0, 0, 33);">(7)</span></p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 33);">&nbsp;</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">•&nbsp;</span>GIẢM ĐAU DO CỨNG KHỚP <span style="color: rgb(0, 0, 33);">(8)</span></p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 33);">&nbsp;</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">•&nbsp;</span>GIẢM ĐAU BỆNH LÝ DÂY CHẰNG <span style="color: rgb(0, 0, 33);">(9)</span></p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 33);">&nbsp;</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">•&nbsp;</span>BONG GÂN, VIÊM GÂN, ĐAU NHỨC CƠ <span style="color: rgb(0, 0, 33);">(10)</span></p><p><span class="ql-cursor">﻿</span>ĐẦU VÀO: 100-240V AC, 1.0 tới 0.42A, 50/60 Hz</p><p>&nbsp;</p><p>LỚP ĐIỆN ÁP: Class II</p><p>&nbsp;</p><p>CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH: Liên tục</p><p>&nbsp;</p><p>KHỐI LƯỢNG (KHÔNG PIN): 2.8kg</p><p>&nbsp;</p><p>KHỐI LƯỢNG XE ĐẨY: 10.1kg (có chân không 11.5kg)</p><p>&nbsp;</p><p>TẢI TRỌNG LÀM VIỆC AN TOÀN: 6.5kg</p><p><span style="color: white;">6.5kg</span></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2021-04-09 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2021-04-09
829 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi khí phế quản | Hệ thống nội soi phế quản có tính năng chẩn đoán ung thư sớm | Cv-170 | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 2600000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-09 | 2021-07-09 | <p>Hệ thống nội soi phế quản có tính năng chẩn đoán ung thư sớm gồm các thiết bị và dụng cụ sau:</p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng LED: CV-170</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Ống nội soi phế quản video: BF-Q170</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dụng cụ kiểm tra rò rỉ ống nội soi: MB-155</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Kìm sinh thiết phế quản: FB-19C-1</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy hút dịch 2 bình: <span style="color: black;">New Hospivac 350 (Mua tại Việt Nam) </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Màn hình Sony chuyên dụng nội soi 21 inch: LMD-2110MD (Mua tại Việt Nam)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ máy tính, máy in (Mua tại Việt Nam)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Xe đẩy hệ thống nội soi (Mua tại Việt Nam)&nbsp;</p> |  |  |  | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Giá bao gồm thuế VAT, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành 12 tháng cho máy chính bị lỗi bới nhà sản xuất, không áp dụng bảo hành cho dụng cụ vật tư tiêu hao và máy chính bị lỗi do người sử dụng.</span></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-04 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-09
830 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | BÀN KHÁM TIẾT NIỆU | MARS | Meden-Inmed Sp. z o.o. | Ba Lan | Meden-Inmed Sp. z o.o. | Ba Lan | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Cái | true | 2021-04-22 | 2021-12-31 | <p><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông tin chung:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: Mars</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Meden – Inmed</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Ba Lan</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất lượng: Mới 100, năm sản xuất 2020 trở về sau</p> | <p><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấu hình cung cấp:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghế chính: <em>01 chiếc</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển chân xoay có thể biến ghế thành bàn: <em>01 chiếc</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gác chân với giá đỡ: <em>02 chiếc</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bát tiết niệu: <em>01 chiếc</em></p> |  | <p><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài (bảng điều khiển) cm: 182 (140)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều rộng (ngoại trừ kẹp) cm: 90 (78)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghế ngồi (W x D) [cm]: 60 x 38,5</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tựa lưng (W x H) [cm]: 60 x 90</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh ghế (chế độ ghế) [cm]: 45 - 95</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp động cơ [VDC]: 24</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chu trình làm việc của động cơ: 2 phút. làm việc / 18 phút. tạm ngừng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng cho phép [kg]:&nbsp;220</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng (ví dụ: phụ kiện) [kg]: ≈ 95</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn [VAC / Hz]: 220 – 240 / 50 – 60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hoạt động tối đa: 40<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm hoạt động tối đa: 85%</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-04-22 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-04-22
831 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Đèn soi đáy mắt trực tiếp 1128-P-1014 | 1128-P-1014 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 21000000 | t | Bộ | false | 2021-06-16 | 2021-09-30 | <p> Đèn soi đáy mắt trực tiếp 1128-P-1014 (Loại 3.6V, Bóng Xenon, đã bao gồm sạc pin)</p><p> Professional Ophthalmoscope c/w 3.6V Lithium Battery (requires charger)</p> | <p> Đèn soi đáy mắt trực tiếp 1128-P-1014 (Loại 3.6V, Bóng Xenon, đã bao gồm sạc pin)</p><p> Professional Ophthalmoscope c/w 3.6V Lithium Battery (requires charger)</p> |  | <p> Đèn soi đáy mắt trực tiếp 1128-P-1014 (Loại 3.6V, Bóng Xenon, đã bao gồm sạc pin)</p><p> Professional Ophthalmoscope c/w 3.6V Lithium Battery (requires charger)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-16 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-16
832 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi tiêu hóa dạ dày - đại tràng có tính năng chẩn đoán ung thư sớm | CV-190 | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 5100000000 | t | Hệ thống | false | 2021-04-09 | 2021-07-09 | <p>Hệ thống nội soi tiêu hóa dạ dày-đại tràng có tính năng chẩn đoán ung thư sớm bao gồm các thiết bị/dụng cụ sau:</p><p>-&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh: CV-190</p><p>-&nbsp;01 Nguồn sáng Xenon 300W: CLV-190</p><p>-&nbsp;01 Ống nội soi dạ dày video: GIF-H190</p><p>-&nbsp;01 Ống nội soi đại tràng video: CF-H190I</p><p>-&nbsp;01 Dụng cụ kiểm tra rò rỉ ống nội soi: MB-155</p><p>-&nbsp;01 Kìm sinh thiết dạ dày: FB-25K-1</p><p>-&nbsp;01 Kìm sinh thiết đại tràng: FB-24Q-1</p><p>-&nbsp;01 Máy hút dịch 2 bình:&nbsp;New Hospivac 350/400 (Mua tại Việt Nam)</p><p>-&nbsp;01 Màn hình Sony chuyên dụng nội soi 21 inch: LMD-2110MD (Mua tại Việt Nam)</p><p>-&nbsp;01 Xe đẩy hệ thống nội soi (Mua tại Việt Nam)&nbsp;</p> |  |  |  | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Giá bao gồm thuế VAT, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành 12 tháng cho máy chính bị lỗi bới nhà sản xuất, không áp dụng bảo hành cho dụng cụ vật tư tiêu hao và máy chính bị lỗi do người sử dụng.</span></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-11-27 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-09
833 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy nén ép trị liệu | POWER-Q2200 | GOODPL INC | Hàn Quốc | GOODPL INC | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 25000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-04 | 2022-06-04 | <p><strong>Máy nén ép trị liệu </strong></p><p><strong>Model: Power - Q2200&nbsp;</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Goodpl</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><br></p> | <p>-&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;Bao chân 4 đoạn: 01 cặp</p><p>-&nbsp;Dây nguồn: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tấm chân: 01 cặp</p><p>- Vòi dẫn khí: 01 bộ</p> |  | <p>- Nguồn điện: 220V~240V~, 50/60Hz</p><p>-&nbsp;Công suất tiêu thụ: 60VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thời gian điều trị: 15 phút, 30 phút (tối đa)</p><p>- Áp suất tối đa: 200mmHg (±20%)</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-04 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-04
834 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp cổ tay AND UB-351 | UB-351 | A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd | Trung Quốc | A&D Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2022-12-31 | <ul><li>Công nghệ Oscillometric: đo dao động tự động</li><li>Cột báo mức huyết áp theo tiêu chuẩn WHO&nbsp;</li><li>Báo nhịp tim bất thường (IHB)</li><li>Phương pháp đo dao động</li><li>Bộ nhớ lưu 90 kết quả đo</li></ul> |  |  | <table> <tbody> <tr> <td>Model</td> <td>Máy đo huyết áp AND UB-351</td> </tr> <tr> <td>Loại</td> <td>Đo cổ tay</td> </tr> <tr> <td>Tính Năng</td> <td>Công nghệ Oscillometric: đo dao động tự động <p>Cột báo mức huyết áp theo tiêu chuẩn WHO&nbsp;</p> <p>Báo nhịp tim bất thường (IHB)</p> <p>Phương pháp đo dao động</p> <p>Bộ nhớ lưu 90 kết quả đo</p> <p>Chức năng lấy trung bình các kết quả</p> <p>Hiển thị huyết áp tối đa, tối thiểu và nhịp tim cùng lúc.</p> <p>&nbsp;Cảnh báo khi pin yếu</p> <p>Tự tắt nguồn khoảng 60s không sử dụng</p> <p>Bơm cực nhanh: khoản 05 giây</p> <p>Đo nhanh và êm: khoản 15 giây.</p> </td> </tr> <tr> <td>Độ chính xác</td> <td>– Huyết áp: ±3mmHg hoặc 2% <p>– Nhịp tim: ±5%.</p> </td> </tr> <tr> <td>Giới hạn đo</td> <td>– Huyết áp: 20 tới 280 mm Hg. <p>– Nhịp tim: 40 tới 200 nhịp/phút</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td>Nguồn điện</td> <td>2 pin 1.5V loại AA</td> </tr> <tr> <td>Trọng lượng</td> <td>83g (gồm cả pin)</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-10 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2021-06-23
835 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | THIẾT BỊ LASER ĐIỀU TRỊ | LUMIX 250 | Fisioline S.R.L | Italy | Fisioline S.R.L | Italy | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | Italy | Nhóm 3 |  |  | 675000000 | t | Cái | true | 2021-03-23 | 2022-03-23 | <p>6W 900W&nbsp;</p> | <p>6W 900W&nbsp;</p> | <p>6W 900W&nbsp;</p> | <p>6W 900W&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-24 | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-29
836 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng có tính năng chẩn đoán ung thư sớm | CV-170 | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 3100000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-09 | 2021-07-09 | <p>Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng có tính năng chẩn đoán ung thư sớm gồm các thiết bị và dụng cụ sau:</p><p>-&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng LED: CV-170</p><p>-&nbsp;01 Ống nội soi Tai Mũi Họng video: ENF-V4</p><p>-&nbsp;01 Ống nội soi Tai Mũi Họng video: ENF-VT3</p><p>-&nbsp;01 Dụng cụ kiểm tra rò rỉ ống nội soi: WA23080A</p><p>-&nbsp;01 Kìm sinh thiết: FB-19C-1</p><p>-&nbsp;01 Máy hút dịch 2 bình: <span style="color: black;">New Hospivac 350 (Mua tại Việt Nam) </span></p><p>-&nbsp;01 Màn hình Sony chuyên dụng nội soi 21 inch: LMD-2110MD (Mua tại Việt Nam)</p><p>-&nbsp;01 Bộ máy tính, máy in mầu (Mua tại Việt Nam)</p><p>-&nbsp;01 Xe đẩy hệ thống nội soi (Mua tại Việt Nam)&nbsp;</p> |  |  |  | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Giá bao gồm thuế VAT, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành 12 tháng cho máy chính bị lỗi bới nhà sản xuất, không áp dụng bảo hành cho dụng cụ vật tư tiêu hao và máy chính bị lỗi do người sử dụng.</span></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-03 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-09
837 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy tán sỏi | Máy tán sỏi tiết niệu | Máy laser tán sỏi | Cyber Ho 100 | Quanta System S.p.A. | Italy | Quanta System S.p.A. | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC | Italy | Nhóm 3 |  |  | 5378000000 | t | Bộ | false | 2020-11-02 | 2022-10-31 | <p>Máy laser Holmium dùng&nbsp;tán sỏi niệu</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC | 2020-10-30 | CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC | 2020-11-11
838 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI SẢN KHOA | Telecam C3 | Karl Storz SE & Co. KG | Áo,Séc,Estonia,Đức,Nhật Bản,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG | Áo | ["2021"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 2400000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-17 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi phù hợp dùng trong các chuyên khoa Ngoại, Sản, Tai Mũi Họng, Thần kinh, Chấn thương chỉnh hình, Niệu,... Chất lượng hình ảnh lên đến Full HD</p><p>Model: Telecam</p><p>Hãng sản xuất: Karl Storz</p> | <p><span style="color: black;">Bộ xử lý hình ảnh Telecam C3 </span></p><p><span style="color: black;">Đầu camera IMAGE1 S HX</span></p><p><span style="color: black;">Màn hình 27" FULL HD</span></p><p><span style="color: black;">Chân đế màn hình </span></p><p><span style="color: black;">Nguồn sáng lạnh Power LED 175 SCB</span></p><p><span style="color: black;">Máy cắt đốt cao tần AUTOCON® III 400</span></p><p><span style="color: black;">Bàn đạp đơn, sử dụng với máy cắt đốt cao tần</span></p><p><span style="color: black;">Bàn đạp đôi</span></p><p><span style="color: black;">Bản điện cực trung tính, đóng gói 50 cái</span></p><p><span style="color: black;">Dây nối bản điện cực trung tính</span></p><p><span style="color: black;">Xe đặt thiết bị nội soi, rộng, cao</span></p><p><span style="color: black;">Tay đỡ màn hình, dài</span></p><p><span style="color: black;">Giá đỡ bình khí CO2</span></p><p><span style="color: black;">BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI BUỒNG TỬ CUNG</span></p> |  | <p>Hệ thống hình ảnh nội soi với chất lượng hình ảnh lên đến Full HD</p><p>Độ phân giải tối đa 1920 x 1080 pixels</p><p>Nguồn sáng nội soi công nghệ LED, thời gian sử dụng bóng đèn xấp xỉ 30.000 giờ</p><p>Máy cắt đốt cao tần có công suất tối đa 400W, có chế độ lưỡng cực trong nước muối.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-05-17 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-05-17
839 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng sản khoa 4K | OTV-S400 | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 5400000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-09 | 2021-07-09 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng sản khoa 4K bao gồm các thiết bị và dụng cụ sau:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh 4K: OTV-S400</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Nguồn sáng Xenon 4K: CLV-S400</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đầu camera 4K: CH-S400-XZ-EA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy bơm khí CO2 ổ bụng: UHI-4</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dao mổ điện: ESG-400</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Ống kính soi và Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng sản khoa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Màn hình Sony chuyên dụng nội soi 31 inch: LMD-X310S (Mua tại Việt Nam)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Xe đẩy hệ thống nội soi (Mua tại Việt Nam)&nbsp;</p> |  |  |  | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Giá bao gồm thuế VAT, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành 12 tháng cho máy chính bị lỗi bới nhà sản xuất, không áp dụng bảo hành cho dụng cụ vật tư tiêu hao và máy chính bị lỗi do người sử dụng.</span></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-03 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-09
840 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | FC-H168 | TD-8255 | TaiDoc Technology Corporation | Đài Loan | TaiDoc Technology Corporation | Đài Loan | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 2750000 | t | Cái | true | 2021-05-06 | 2026-05-31 | <p>Máy có bluetooth kết nối với phầm mềm FaCare</p><p>*Kích thước: 63(L)x35(W)x32(H) mm</p><p>*Trọng lượng: 40g</p><p>*Phạm vi đo nhịp tim: 30-250 nhịp</p><p>*Màn hình: LCD có đèn nền</p><p>Sản xuất tại Đài Loan - theo công nghệ của hãng MedNet GmbH- CHLB Đức</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | 2021-05-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | 2021-05-06
841 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy theo dõi sản khoa | Máy theo dõi sản khoa | Máy nghe tim thai | MINIDOP ES-100VII | Hadeco, Inc. | Nhật Bản | Hadeco, Inc. | Nhật Bản | ["2021"] | Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 20000000 | t | Cái | false | 2021-05-26 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Máy nghe tim thai cầm tay</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Phát hiện và theo dõi tim thai bằng đầu dò siêu âm</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Hiển thị và theo dõi thông số tim thai thời gian thực bằng màn hình LCD và âm thanh (loa ngoài hoặc tai nghe)</span></p> | <ol><li>Máy chính: 01 chiếc.</li><li>Đầu dò tim thai 2Mhz: 01 chiếc</li><li>Tuýp gel: 01 tuýp</li><li>Pin 9V, dùng 1 lần: 01 viên</li><li>Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh-Việt: 01 bộ</li></ol> | <ol><li>Đầu dò tim thai 2Mhz chống nước</li><li>Dây đeo cổ</li><li>Tai nghe</li></ol> | <ul><li>Tần số đầu dò: 2Mhz</li><li>Nguồn hoạt động: Pin kiềm 9V</li><li>Công suất loa phát âm thanh: 650 mW hoặc hơn nữa</li><li>Kích thước: 78 x 141 x 27 mm ( rộng x dài x cao )</li><li>Trọng lượng: 260 gram ( gồm cả đầu dò và pin )</li><li>Màn hình LCD: hiển thị nhịp tim, nhịp mạch và báo pin yếu</li><li>Giắc cắm tai nghe</li><li>Giá treo đầu dò</li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú | 2021-05-26 | Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú | 2021-05-26
842 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang C-Arm | Máy X quang C arm | Ziehm 8000 | Ziehm Imaging GmbH | Đức | Ziehm Imaging GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Đức | Nhóm 3 |  |  | 4000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-16 | 2021-12-31 | <p>ZIEHM 8000 cho chất lượng hình ảnh cao. Máy hỗ trợ cho các ca phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, cột sống.</p> | <p>1. Khối cánh tay C</p><p>- Tủ phát tia cao tần : 01 cái</p><p>- Bóng X-quang : 01 cái</p><p>- Bầu tăng quang : 01 cái</p><p>- Màn hình điều khiển : 01 cái</p><p>- Công tắc chụp bằng tay: 01 bộ</p><p>- Bàn đạp chân : 01 cái</p><p>2. Khối&nbsp;xe đẩy màn hình</p><p>- Màn hình&nbsp;: 01 cái</p><p>- Màn hình điều khiển : 01 cái</p><p>- Bộ lưu trữ dữ liệu tích hợp sẵn trong máy&nbsp;: 01 bộ</p><p>- Máy in&nbsp;: 01 cái</p><p>- Phần mềm đo đạc : 01 bộ</p> |  | <p>1. Kích thước cánh tay:&nbsp;</p><p>- Khoảng dịch chuyển đứng : 42 cm</p><p>- Khoảng dịch chuyển ngang : 22 cm</p><p>- Góc quay theo trụ ngang : ±225 độ</p><p>- Độ vẩy sang 2 phía&nbsp;&nbsp;&nbsp;: ±10 độ</p><p>&nbsp;- Tay phanh được mã hóa màu để dễ nhận diện hướng chuyển động</p><p>2. Bóng X-Quang:</p><p>- Loại Anode : Anode tĩnh</p><p>3. Khối tạo cao áp:</p><p>- Công suất phát bình thường 2000 W&nbsp;</p><p>- Dải điện áp chiếu liên tục từ 40 kV</p><p>4. Bầu tăng quang:&nbsp;</p><p>- Màn phát quang : I-ốt Xezi</p><p>- Kích thước: 23 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-06-16 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-06-16
843 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy tán sỏi | Máy tán sỏi tiết niệu | Máy laser tán sỏi niệu | LITHO | Quanta System S.p.A. | Italy | Quanta System S.p.A. | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC |  | Nhóm 3 |  |  | 2675000000 | t | Bộ | false | 2020-11-02 | 2022-10-31 | <p>Máy laser Holmium dùng trong tán sỏi</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC | 2020-10-30 | CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC | 2020-11-11
844 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống Elisa | Hệ thống Elisa bán tự động | Máy rửa Elisa | TC-94 | Teco Diagnostics | Mỹ | Teco Diagnostics | Mỹ | ["2020","2021"] | Cty cổ phần công nghệ Hóa sinh Âu Việt | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 120000000 | t | Cái | false | 2021-06-04 | 2022-06-04 | <p>Loại máy thiết kế chuyên dụng cho mục đích rửa khay vi thể </p> | <p>Môi trường hoạt động :</p><p>&nbsp;+ Nhiệt độ : 15-32<sup>o</sup>C</p><p>&nbsp;+ Độ ẩm : 20-80%</p><p>- nguồn điện : 110-220V,50/60Hz , 80W.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p>- Màn hình LCD: 60 x 110 mm</p><p>- Bàn phím: bao gồm 9 nút phím màng, phân bố thành 3 hàng dọc x 3 hàng ngang.</p><p>- Có thể rửa 96 giếng bằng cách lựa chọn đường rửa 8 lỗ hoặc 12 lỗ.</p><p>- Số chu kỳ rửa: 1-12 chu kỳ, Số chương trình rửa : 50 chương trình.</p> | [5 empty] | Cty cổ phần công nghệ Hóa sinh Âu Việt | 2021-06-04 | Cty cổ phần công nghệ Hóa sinh Âu Việt | 2021-06-04
845 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi dạ dày video GIF-H170 | GIF-H170 | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 970000000 | t | Ống | true | 2021-04-09 | 2021-07-09 | <p>Ống nội soi dạ dày video kèm phụ kiện</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng cho các lỗi của nhà sản xuất</li><li>Chi phí lắp đặt, bàn giao và hướng dẫn sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-08 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-09
846 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2051 | 3020-P-2051 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 276500000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-09-30 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2051 (5 bước phóng đại, thị kính hội tụ, bộ chuẩn hoàn chỉnh kèm mặt bàn)</p><p>Slit Lamp Symphony 40Z, 5 step, converging binos, complete on Table Top</p> | <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Bàn đặt máy</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Thị kính</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Que định thị</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Giấy lót cằm</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>Mô tả tính năng kỹ thuật: </p><p>1. Hệ thống quang học:</p><p>- Kiểu: Ống nhòm hai mắt hội tụ góc 8° kiểu Galelian</p><p>- Độ phóng đại: 3 bước: 10x, 16x, 25x hoặc 5 bước: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x bằng trống xoay. </p><p>- Thị kính: 12.5x</p><p>- Vùng quan sát: 5.5, 8.5, 14, 22, 34mm</p><p>- Điều chỉnh khoảng cách đồng tử: 49 – 77mm</p><p>- Khoảng cách tiêu cự vật kính: 107mm</p><p>- Góc hội tụ vật kính: 13°</p><p>2. &nbsp;Hệ thống chiếu sáng khe và chân đế:</p><p>- Độ rộng khe: 0-14mm</p><p>- Độ dài khe: 14mm</p><p>- Kích thước mở: 0.2, 1mm2, 2, 3, 5, 9, 14mm</p><p>- Bộ lọc: Trong suốt, khử đỏ, mật độ trung tính, khuếch tán, xanh, IR, hấp thụ nhiệt.</p><p>- Xoay khe: ±360° liên tục, điểm dừng tại 0° và 180°</p><p>- Dịch chuyển chân đế: tới lui 25mm, lên xuống 107mm, trái phải 110mm</p><p>- Tinh chỉnh dịch chuyển ngang: 12mm</p><p>- Kích thước mặt bàn: 405 x 500mm</p><p>- Đèn định thị: LED</p><p>- Đèn chiếu sáng: LED/Halogen 6V 20W</p><p>3. Hệ thống Camera: 1600 x 1200 Camera, phần mềm Kapture</p><p>4. Kích thước, trọng lượng:</p><p>- Đèn khe: 25Kg, 90 x 58 x 45cm</p><p>- Nguồn điện: 110 – 240V ±10%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01
847 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Đèn soi đáy mắt trực tiếp 1128-P-1008 | 1128-P-1008 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 13500000 | f | Bộ | false | 2021-06-16 | 2021-09-30 | <p> Đèn soi đáy mắt trực tiếp 1128-P-1008 (Loại 2.8V, Bóng LED, dùng pin tiểu AA)</p><p> LED Professional Ophthalmoscope 2.8V</p> | <p> Đèn soi đáy mắt trực tiếp 1128-P-1008 (Loại 2.8V, Bóng LED, dùng pin tiểu AA)</p><p> LED Professional Ophthalmoscope 2.8V</p> |  | <p> Đèn soi đáy mắt trực tiếp 1128-P-1008 (Loại 2.8V, Bóng LED, dùng pin tiểu AA)</p><p> LED Professional Ophthalmoscope 2.8V</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-16 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-16
848 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính dành cho trẻ em điếc nặng – sâu 12 kênh | BBM695-DW | GN Beltone A/S | Đan Mạch | GN Beltone A/S | Đan Mạch | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 31500000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho trẻ em, bệnh nhân tăng động, giảm chú ý, mất tập trung</p> | <p>Máy chính: 1 cái</p> <p>Hộp đựng máy: 1 cái</p> <p>&nbsp;</p> |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 86/144 dB; Số Kênh 12<br /> - Tự động nhận dạng lời nói ở môi trường ồn; Định hướng âm thanh<br /> - Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback); Dịch chuyển tần số<br /> 2. Kết nối<br /> - Quản lý qua app điện thoại</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-30 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11
849 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi đại tràng video CF-H170I | CF-H170I | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An |  | Nhóm 3 |  |  | 1028000000 | t | Ống | true | 2021-04-09 | 2021-07-09 | <p>Ống nội soi đại tràng video kèm phụ kiện</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng do lỗi của nhà sản xuất</li><li>Chi phi bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-08 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-09
850 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy siêu âm trị liệu | MÁY SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ ĐA TẦN | ULTRACOMBI 707 | Daeyang Medical Co., Ltd | Hàn Quốc | Daeyang Medical Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 85000000 | t | Cái | true | 2021-05-26 | 2021-12-31 | <p>I.Thông tin chung</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2021</p><p>Đạt tiêu chuẩn : EN ISO 13485 ,ISO 9001</p> | <p><strong><em><u>Cấu hình tiêu chuẩn : </u></em></strong></p><p>-&nbsp;01 Đầu phát siêu âm 1 MHz</p><p>-&nbsp;01 Đầu phát siêu âm 3 MHz</p><p>-&nbsp;01 Cáp nguồn cung cấp&nbsp;</p><p>-&nbsp;01 Bộ tài liệu HDSD Anh – Việt&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u></em></strong></p><p>-&nbsp;Công suất tiêu thụ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 40W</p><p>-&nbsp;Dòng điện ra &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 6mA</p><p>-&nbsp;Tần số phát sóng siêu âm : 1Mhz &amp; 3 Mhz</p><p>-&nbsp;Các chế độ phát xung &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Liên tục &amp; 1:2</p><p>-&nbsp;Thời gian điều trị &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1 - 20 phút</p><p>-&nbsp;Trọng lượng : 5,0 kg</p><p>-&nbsp;Kích thước&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 46(W) x 27(D) x 16 (H) mm</p><p>-&nbsp;Có đèn báo khi đầu phát sóng không tiếp xúc</p><p>-&nbsp;Có thể điều trị kết hợp với máy kích thích điện.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2021-05-26 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2021-05-26
851 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp cổ tay AND UB-511 | UB-511 | A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd | Trung Quốc | A&D Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 1050000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2022-12-31 | <ul><li>Cột báo mức huyết áp theo tiêu chuẩn WHO&nbsp;</li><li>Báo nhịp tim bất thường ( IHB )</li><li>Thiết kế gọn, nhẹ, cho kết quả nhanh và chính xác</li><li>Bộ nhớ lưu 30 kết quả đo + trung bình tất cả các lần đo.</li><li>Van xả áp suất tự động.</li><li>Hiển thị huyết áp tối đa, tối thiểu và nhịp tim cùng lúc.</li></ul> |  |  | <table> <tbody> <tr> <td>Model</td> <td>AND UB 511</td> </tr> <tr> <td>Loại</td> <td>Đo cổ tay</td> </tr> <tr> <td>Tính Năng</td> <td> <ul> <li>Cột báo mức huyết áp theo tiêu chuẩn WHO&nbsp;</li> <li>Báo nhịp tim bất thường ( IHB )</li> <li>Thiết kế gọn, nhẹ, cho kết quả nhanh và chính xác</li> <li>Bộ nhớ lưu 30 kết quả đo + trung bình tất cả các lần đo.</li> <li>Van xả áp suất tự động.</li> <li>Hiển thị huyết áp tối đa, tối thiểu và nhịp tim cùng lúc.</li> <li>Cảnh báo khi pin yếu</li> <li>Tự tắt nguồn khoảng 60s.</li> <li>Nhạy, chạy êm</li> <li>Chế độ dò khi bơm</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>Độ chính xác</td> <td>– Huyết áp: ±3mmHg hoặc 2% <p>– Nhịp tim: ±5%.</p> </td> </tr> <tr> <td>Giới hạn đo</td> <td>– Huyết áp: 20 tới 280 mm Hg. <p>– Nhịp tim: 40 tới 200 nhịp/phút</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td>Nguồn điện</td> <td>2 pin 1.5V loại AA</td> </tr> <tr> <td>Trọng lượng</td> <td>83g (gồm cả pin)</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-10 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2021-06-23
852 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Xe đẩy hút dịch cho phòng mổ | Regulator | Atlas Copco Medical Ltd Trading as Beacon Medaes | Anh | Atlas Copco Medical Ltd Trading as Beacon Medaes | Anh | ["2021"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Anh | Nhóm 3 |  |  | 32000000 | t | Bộ | true | 2021-04-05 | 2022-04-05 | <p>Tiêu chuẩn EN13485, ISO 9001 hoặc tương đương</p> | <ul><li>Xe đẩy: 01 bộ</li><li>Bình hút dịch: 01 cái</li><li>Đồng hồ chỉ thị lưu lượng hút: 01 bộ</li></ul> |  | <p>- Loại di động, có bánh xe để di chuyển trong phòng mổ </p><p>- Dải điều chỉnh áp lực hút 0-100 kPa </p><p>- Có bình chứa dịch gắn liền trực tiếp với bộ điều chỉnh với dung tích: ≥ 4000cc </p><p>- Có nút điều chỉnh lưu lượng hút và đồng hồ hiển thị áp lực hút </p><p>- Có đầu cắm tương thích đầu ra lấy khí hút </p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-04-05 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-04-05
853 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | TD-2300B | TD-2300B | TaiDoc Technology Corporation | Đài Loan | TaiDoc Technology Corporation | Đài Loan | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ |  | Nhóm null |  |  | 132000000 | t | Bộ | true | 2021-05-06 | 2026-05-31 | <p>Bộ kiểm tra và theo dõi sức khoẻ online, các máy có bluetooth kết nối với phầm mềm FACARE,</p><p>* Kết nối với hệ thống quản lý bệnh viện (HIS), tạo và lưu kết quả trên bệnh án điện tử, kết nối với xe cứu thương,...</p><p>* Lưu trữ&nbsp;kết quả đo không giới hạn trên hệ thống quản lý bệnh viện (HIS), tạo và lưu kết quả trên bệnh án điện tử,&nbsp;</p><p>* Hiện thị kết quả đo, thời gian đo và vẽ đồ thị kết quả</p><p>* Báo kết quả đo bất thường vào điện thoại, email của người đo và bác sĩ điều trị,</p><p>* Kết nối với máy tính, điện thoại, máy tính bản, máy in để in kết quả,</p><p>- Máy đo huyết áp model FaCare FC-P188</p><p>- Máy đo đường huyết FaCare FC-G168</p><p>- Nhiệt kế hồng ngoại TD-1241</p><p>- Máy đo ôxi bão hoà và nhịp tim (SPO2) model TD-8255</p><p>- Máy đo điện tim 5 cần ECG-2300B</p><p>- Máy tính bảng Samsung 8 inch đã cài sẵn phần mềm ứng dụng</p><p>Sản xuất tại Đài Loan - theo công nghệ của hãng MedNet GmbH- CHLB Đức</p> | <p>Bộ kiểm tra và theo dõi sức khoẻ online, các máy có bluetooth kết nối với phầm mềm FACARE,</p><p>* Kết nối với hệ thống quản lý bệnh viện (HIS), tạo và lưu kết quả trên bệnh án điện tử, kết nối với xe cứu thương,...</p><p>* Lưu trữ&nbsp;kết quả đo không giới hạn trên hệ thống quản lý bệnh viện (HIS), tạo và lưu kết quả trên bệnh án điện tử,&nbsp;</p><p>* Hiện thị kết quả đo, thời gian đo và vẽ đồ thị kết quả</p><p>* Báo kết quả đo bất thường vào điện thoại, email của người đo và bác sĩ điều trị,</p><p>* Kết nối với máy tính, điện thoại, máy tính bản, máy in để in kết quả,</p><p>- Máy đo huyết áp model FaCare FC-P188</p><p>- Máy đo đường huyết FaCare FC-G168</p><p>- Nhiệt kế hồng ngoại TD-1241</p><p>- Máy đo ôxi bão hoà và nhịp tim (SPO2) model TD-8255</p><p>- Máy đo điện tim 5 cần ECG-2300B</p><p>- Máy tính bảng Samsung 8 inch đã cài sẵn phần mềm ứng dụng</p><p>Sản xuất tại Đài Loan - theo công nghệ của hãng MedNet GmbH- CHLB Đức</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | 2021-05-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ | 2021-05-06
854 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống Elisa | Hệ thống Elisa bán tự động | Máy rửa Elisa PW 40 | PW40 | Bio-Rad | Pháp | Bio-Rad | Pháp |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 264000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-15 | 2021-06-30 | <p>PW 40 là một máy rửa/hút khay vi thể có 8 kênh chương trình, với bơm chân không và phân phát mẫu. Được thiết kế cho sử dụng khay 96 giếng đáy bằng, hình U- hoặc V-.&nbsp;</p><p>Chiều cao đầu đọc trong phân phát và hút mẫu được điều chỉnh, với chế độ dãy/chế độ khay trên giếng (độ chính xác 0.1 mm). Cảm biến bơm chân không cho phép quá trình</p><p>rửa/hút không thay đổi.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> | <p>Máy chính</p><p>Phụ kiện đi kèm</p><p>Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>Nguồn cấp: 240 / 100 VAC, 50 / 60 Hz.</p><p>Nhiệt độ vận hành: 15 - 300C</p><p>Độ ẩm: 15 - 85%</p><ul><li>Kit: Tối đa 75 kit lưu được trong bộ nhớ</li><li>Phương thức: 6 phương thức 1 chu trình, 4 phương thức 2 chu trình</li><li>Số lần lặp lại: mỗi phương thức được cho chạy từ 1 – 9 lần</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-15 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-04-22
855 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | MÁY H ́P TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC 756 LÍT, TÍCH HỢP NỒI HƠI NƯỚC | AS 6615 | SMS Sp. z o.o. | Ba Lan | SMS Sp. z o.o. | Ba Lan | ["2021"] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 4491000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-04 | 2021-12-31 | <p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">MÁY HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC 756 LÍT, TÍCH HỢP NỒI HƠI&nbsp;</strong></p><p><br></p><p>Mode<strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">l: AS 6615</strong></p><p><br></p><ul><li>Hãn<em style="background-color: transparent;">g sản xuất: SMS</em></li></ul><p><br></p><ul><li>Xu<em style="background-color: transparent;">ất xứ : Ba Lan</em></li></ul><p><br></p><ul><li>M<em style="background-color: transparent;">áy mới 100%, sản xuất năm 2021</em></li></ul> | <p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><em>Cấu hình 1 bộ bao gồm:</em></strong></p><ol><li><em style="background-color: transparent;">Máy chính: 01 cái</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Bộ tạo hơi tích hợp: 01 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Máy <em style="background-color: transparent;">in tích hợp: 01 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Bơm<em style="background-color: transparent;"> hút chân không tích hợp: 01 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Xe nạp<em style="background-color: transparent;"> dỡ hàng tiêu chuẩn: 02 cái.</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Khung<em style="background-color: transparent;"> để giá trong buồng hấp: 01 bộ.</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Giá <em style="background-color: transparent;">để đồ trong buồng hấp: 10 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Test<em style="background-color: transparent;"> chỉ thị nhiệt Class 4: 01 hộp.</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Test<em style="background-color: transparent;"> Bowie-Dick (kiểm tra độ điền đầy hơi): 10 gói</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Hướn<em style="background-color: transparent;">g dẫn sử dụng tiếng Anh, Việt :01 bộ</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Hướn<em style="background-color: transparent;">g dẫn dịch vụ kỹ thuật tiếng Anh , Việt: 01 bộ</em></li></ol><p><br></p> |  | <ul><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Là máy tiệt trùng hơi nước được thiết kế để tiệt trùng dụng cụ y tế, đồ vải, vật liệu cao su.</span></li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Dung tích m<span style="background-color: transparent;">áy tiệt trùng: 756 </span>lít.</li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Công suất điện<span style="background-color: transparent;"> tiêu thụ: 56,5</span> kW</li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Trọng lượng: 103<span style="background-color: transparent;">0k</span>g.</li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Kích thước (cao x<span style="background-color: transparent;"> rộng x sâu) mm: 1900x1170x1835</span>mm.</li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Hai cửa – cửa nằm đối<span style="background-color: transparent;"> diện nhau ở 2 đầu buồng tiệt trùng hoặc một cửa - cửa nằm ở một bên của buồng,</span></li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Cung cấp hơi từ bộ t<span style="background-color: transparent;">ạo hơi bên ngoài hoặc tích hợp (Tùy chọn),</span></li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Buồng khử trùng, vo<span style="background-color: transparent;">̉ buồng, (các) cửa và bộ tạo hơi được làm bằng thép không gỉ AISI 316</span>L,</li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Vỏ làm bằng thép kh<span style="background-color: transparent;">ông gỉ.</span></li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Vi xử lý điều khiể<span style="background-color: transparent;">n hệ thống PLC.</span></li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Xác minh các giai<span style="background-color: transparent;"> đoạn cụ thể của chu trình tiệt trùng,</span></li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Gồm 21 chương t<span style="background-color: transparent;">rình (bao gồm hai chương trình thử nghiệm)</span>,</li></ul><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2021-06-04 | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2021-06-04
856 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Bô thước đo tầm vận động khớp (ROM) | MN-BROM | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm null |  |  | 3960000 | t | Bộ | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>Bô thước đo tầm vận động khớp (ROM)</p> | <p>- Chất liệu : Nhôm</p><p>Bộ thước gồm 5 loại:</p><p>1.Loại thước tròn 2 nhánh lớn: dài 30cm, đường kính vòng tròn 12,5 cm dùng đo : khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối.</p><p>2. Loại thước tròn 2 nhánh nhỏ: dài 21cm, đường kính vòng tròn 9cm dùng đo : khớp cổ tay, khớp cổ chân</p><p>3. Loại thước bán nguyệt 2 nhánh: dài 17cm, bán kính 3,5cm dùng đo:khớp cổ tay,khớp bàn đốt, khớp liên đốt ngón tay và ngón chân</p><p>4. Loại thước bán nguyệt 1 nhánh:&nbsp;dài 10,5cm, bán kính 5cm dùng đo các khớp nhỏ: khớp bàn đốt, liên đốt ngón tay,ngón chân</p><p>5. Loại thước 3 nhánh gấp khúc:&nbsp;dài 42,5cm, mỗi nhánh dài khỏang 16cm, dùng đo các khớp của cột sống.</p><p>Hãng: Phana - Xuất xứ: Việt Nam</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p class="ql-align-justify">- Chất liệu : Nhôm</p><p class="ql-align-justify">Bộ thước gồm 5 loại:</p><p class="ql-align-justify">1. Loại thước tròn 2 nhánh lớn: dài 30cm, đường kính vòng tròn 12,5 cm dùng đo : khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối.</p><p class="ql-align-justify">2. Loại thước tròn 2 nhánh nhỏ: dài 21cm, đường kính vòng tròn 9cm dùng đo : khớp cổ tay, khớp cổ chân</p><p class="ql-align-justify">3. Loại thước bán nguyệt 2 nhánh: dài 17cm, bán kính 3,5cm dùng đo:khớp cổ tay,khớp bàn đốt, khớp liên đốt ngón tay và ngón chân</p><p class="ql-align-justify">4. Loại thước bán nguyệt 1 nhánh:&nbsp;dài 10,5cm, bán kính 5cm dùng đo các khớp nhỏ: khớp bàn đốt, liên đốt ngón tay,ngón chân</p><p class="ql-align-justify">5. Loại thước 3 nhánh gấp khúc:&nbsp;dài 42,5cm, mỗi nhánh dài khỏang 16cm, dùng đo các khớp của cột sống.</p><p class="ql-align-justify">* Bộ thước này rất tiện lợi cho mỗi khoa VLTL-PHCN trang bị để theo dõi sự tiến triển tầm vận động khớp bi giới hạn sau mỗi lần tập bệnh nhân.</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
857 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp cổ tay AND UB-525 | UB-525 | A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd | Trung Quốc | A&D Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 890000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2022-12-31 | <p>Độ chính xác AA được xác nhận lâm sàng +/- 3% - Hiệp hội Tăng huyết áp Châu Âu (ESH) Màn hình lớn gấp 3 lần 60 bộ nhớ và chức năng đọc trung bình Chỉ báo Nhịp tim Không đều (IHB) Chỉ số phân loại huyết áp của WHO Sử dụng đơn giản, thao tác một nút dễ dàng Trọng lượng nhẹ, thiết kế nhỏ gọn Dựa trên độ chính xác đo lường hàng đầu trong ngành của A &amp; D Ghi bộ nhớ 60 bài đọc - để ghi xu hướng Chức năng đọc trung bình Màn hình LCD cực lớn, dễ đọc Đo nhanh Chỉ số phân loại huyết áp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Công nghệ độc đáo của A &amp; D để sàng lọc Nhịp tim không đều (IHB) và AFib Đã được kiểm chứng lâm sàng</p> | [8 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-10 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2021-06-23
858 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY TRỊ LIỆU GIAO THOA | INTERPRO 8000 | Daeyang Medical Co., Ltd | Hàn Quốc | Daeyang Medical Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 168000000 | t | Cái | true | 2021-05-26 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2021</p><p>Đạt tiêu chuẩn : EN ISO 13485 ,ISO 9001</p> | <p><strong><em>Cấu hình tiêu chuẩn:</em></strong></p><p>-&nbsp;Điện cực giác hút&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;04 chiếc</p><p>-&nbsp;Điện cực cao su&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 04 chiếc</p><p>-Hướng dẫn sử dụng Anh-Việt&nbsp;&nbsp;: 01 bộ</p> |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u></em></strong></p><p>-&nbsp;Điều biến tần số 0-200Hz.</p><p>-&nbsp;Dải tần 0-200Hz có quét Vector.</p><p>-&nbsp;Thời gian điều trị : 1 – 60 phút&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;Có còi và đèn thông báo khi kết thúc thời gian điều trị</p><p>Chương trình điều trị :</p><p>-&nbsp;Chương trình điều trị bằng dòng điện kích thích trung tần</p><p>-&nbsp;Chương trình do người sử dụng tự lưu vào máy </p><p>-&nbsp;Màn hình thông báo : Kiểu cảm ứng tinh thể lỏng LCD&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2021-05-26 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2021-05-26
859 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống Elisa | Hệ thống Elisa bán tự động | Máy ủ Elisa IPS | IPS | Bio-Rad | Pháp | Bio-Rad | Pháp |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 180000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-15 | 2021-06-30 | <p>IPS là máy ủ khay vi thể, được thiết kế để truyền môi trường nhiệt độ được điều chỉnh cho kết quả tối ưu với những xét nghiệm đòi hỏi nhất.</p> | <p>Máy chính</p><p>Hướng dẫn sử dụng</p><p><br></p> |  | <p>Nguồn cấp: 120 / 230 VAC</p><p>Nhiệt độ vận hành: 15 - 30<sup>0</sup>C</p><p>Độ ẩm: 20 - 90%</p><p><strong>Sức chứa </strong>1 – 4 khay vi giếng</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-15 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-04-22
860 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở di động người lớn | Máy tạo oxy 5 lít/phút | mark 5 nuvo lite | Nidek Medical Products Inc | Mỹ | Nidek Medical Products Inc | Mỹ |  | Công ty Cổ Phần Tiến Bộ Khoa Học MT | Mỹ | Nhóm null |  |  | 48500000 | f | Cái | true | 2021-06-16 | 2021-08-16 | <p>Nidek Mark 5 Nuvo Lite - Máy tạo oxy phù hợp với nhu cầu sử dụng tại gia đình.</p><p>Là máy tạo oxy di động được sản xuất trên công nghệ hiện đại của hãng Nidek Mỹ - Hãng có thương hiệu dẫn đầu về hệ thống oxy di động trên thế giới.</p><p>Nidek Medical cam kết luôn đảm bảo tuyệt đối chất lượng sản phẩm, chi phí bảo trì thấp, thân thiện với môi trường</p> | <p class="ql-align-justify">Công suất tiêu thụ trung bình 330 Watts&nbsp;– 300 Watts</p><p class="ql-align-justify">Nồng độ oxi 90% (+65% / -3%) tại 5 LPM</p><p class="ql-align-justify">Lưu lượng 0.125 to 5 LPM</p><p class="ql-align-justify">Mức độ ồn 45 DBA </p><p class="ql-align-justify">Áp suất đầu ra 7.0 PSI</p><p class="ql-align-justify">Trọng lượng 14,5 kg</p><p class="ql-align-justify">Kích thước 36 cm x 23 cm x 58,5 cm</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">Công suất tiêu thụ trung bình 330 Watts&nbsp;– 300 Watts</p><p class="ql-align-justify">Nồng độ oxi 90% (+65% / -3%) tại 5 LPM</p><p class="ql-align-justify">Lưu lượng 0.125 to 5 LPM</p><p class="ql-align-justify">Mức độ ồn 45 DBA </p><p class="ql-align-justify">Áp suất đầu ra 7.0 PSI</p><p class="ql-align-justify">Trọng lượng 14,5 kg</p><p class="ql-align-justify">Kích thước 36 cm x 23 cm x 58,5 cm</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Tiến Bộ Khoa Học MT | 2021-06-16 | Công ty Cổ Phần Tiến Bộ Khoa Học MT | 2021-06-16
861 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi khí phế quản | BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN CÓ CAMERA | AceScope | ACE medical Co., Ltd | Hàn Quốc | ACE medical Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 110000000 | t | Cái | true | 2021-04-10 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">Model: AceScope</strong></p><p><strong style="color: black;">Hãng sản xuất: ACE medical Co., Ltd</strong></p><p><strong style="color: black;"> Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong style="color: black;">Hàng mới 100%</strong></p><p><strong style="color: black;">Năm sản xuất: 2020 trở về sau</strong></p><p><strong style="color: black;"><em><u>Cấu hình bao gồm</u></em></strong></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đế sạc không dây kèm dây nguồn</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;06 Lưỡi đăt nội khí quản MAC 3</span></p><p><span style="color: black;">01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh</span></p> | <p><strong style="color: black;">Model: AceScope</strong></p><p><strong style="color: black;">Hãng sản xuất: ACE medical Co., Ltd</strong></p><p><strong style="color: black;"> Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong style="color: black;">Hàng mới 100%</strong></p><p><strong style="color: black;">Năm sản xuất: 2020 trở về sau</strong></p><p><strong style="color: black;"><em><u>Cấu hình bao gồm</u></em></strong></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đế sạc không dây kèm dây nguồn</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;06 Lưỡi đăt nội khí quản MAC 3</span></p><p><span style="color: black;">01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh</span></p> |  | <p><strong><em><u>Tính năng kĩ thuật:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị thiết yếu sử dụng cho gây mê, chăm sóc tích cực, cấp cứu, kết nối và quản lý đường thở cho tất cả bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình tích hợp có thể điều chỉnh góc nghiêng thuận tiện cho việc quan sát</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dể dàng sử dụng với màn hình cảm ứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phẩn tay cầm được cải thiện về mặt công thái học và chất liệu giúp người sử dụng cảm thấy thoải mái khi sử dụng trong khoảng thời gian dài</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng cài đặt thời gian cung cấp thông tin chính xác</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể lưu trữ dữ liệu như ảnh/ video và có thể xuất được ra các thiết bị ngoại vi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi đặt nội khí quản có rãnh thuận tiện hơn cho việc luồn ống khí quản </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể sạc điện bằng đế sạc không dây</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi đặt khí quản sử dụng 1 lần:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chống ngưng đọng hơi nước</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cùng cấu trúc với lưỡi Macintosh</p><p><strong><em><u>Thông số kĩ thuật:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 640 x 480 </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu cự tối đa: 30f/s</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc quan sát/ độ sâu trường ảnh: 71.9 ± 15%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sáng nguồn LED: hơn 150 lux</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Định dạng lưu trữ: video (MJPEG), photo (JPG)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình: 2.8”, kích thước 240 x 320 mm/ TFT-LCD</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảnh báo: đèn LED đỏ nhấp nháy trước khi tự động tắt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: pin Li-ion (3.6VDC/1900mAh)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian sử dụng/ sạc điện: hơn 240 phút/ 180 phút</p><p>Đế sạc không dây: nguồn cấp 100 – 240VAC, 50/60Hz, 1A</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-10 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-22
862 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | Xe đẩy cáng bệnh nhân | E-3 | Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd | Trung Quốc | Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 40000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-04 | 2022-06-04 | <p><strong>Xe đẩy cáng bệnh nhân</strong></p><p><strong>Model: E-3</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Pukang</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Trung Quốc</strong></p><p><br></p> | <p>- Xe chính: 01 cái</p><p>- Bánh xe: 04 cái</p><p>- Đệm cáng: 01 cái</p><p>- Cọc truyền dịch: 01 cái</p> |  | <p>- Đặc điểm: Xe đẩy được thiết kế đẹp mắt, và chắc chắn</p><p>-&nbsp;Bề mặt và thanh ray: được làm bằng vật liệu nhựa ABS chắc chắn và đẹp mắt.</p><p>- Độ cao điều chỉnh: Từ 580 mm đến 870mm, điều chỉnh bằng tay quay</p><p>-&nbsp;Đường kính bánh xe: 150mm</p><p>-&nbsp;Hệ thống khóa bánh xe: Có, giúp xe ổn định</p><p>-&nbsp;Tựa lưng: Được điều khiển bởi động cơ thủy lực</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chiều dài của cáng: 1970mm ±10%</p><p>-&nbsp;Chiều rộng cáng: 660mm ±10%</p><p>-&nbsp;Kích thước mặt cáng: 1930x610mm ±10%</p><p>-&nbsp;Nâng hạ đỡ lưng: ≥ 70 độ</p><p>-&nbsp;Nâng&nbsp;phần đùi: ≥ 25 độ</p><p>- Tải trọng: 200 kg</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-04 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-06-04
863 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân dùng trong cấp cứu | Sali-D | Inovytec Medical Solutions Ltd | Israel | Inovytec Medical Solutions Ltd | Israel | ["2021"] | Công ty Cổ phần Công nghệ Mediexpress Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 450000000 | t | Cái | true | 2021-06-23 | 2022-07-23 | <p>SALI-D&nbsp;cho phép điều trị hiệu quả theo thời gian thực trong môi trường ngoại viện bất kể tình trạng của bệnh nhân, cho dù còn tỉnh hay không. SALI -D được coi là “chén thánh” của các thiết bị cấp cứu y tế ngoại viện và nó tuân thủ các hướng dẫn quốc tế về hỗ trợ Cuộc sống Cơ bản và hồi sứ cấp cứu.</p><p>Gia đình SALI bao gồm các giải ph áp được thiết kế riêng cho các địa điểm công cộng, chăm sóc gia đình, hàng hải và hàng không.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Công nghệ Mediexpress Việt Nam | 2021-06-23 | Công ty Cổ phần Công nghệ Mediexpress Việt Nam | 2021-06-23
864 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | AMP ACCOS 560 AUTO | AMP ACCOS 560 AUTO | AMEDA Labordiagnostik GmbH | Áo | AMEDA Labordiagnostik GmbH | Áo | ["2020"] | Công Ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Áo | Nhóm 3 |  |  | 845000000 | t | Cái | true | 2021-05-26 | 2023-05-26 | <p>Máy phân tích huyết học tự động 27 thông số</p> | <p>RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC, RDW,PLT, MPV, PCT, PDW,WBC, LYMP#, LYM%, GRN#, GRN%, MONO#, MONO%, ESO#, ESO%, BASO#, BASO%, P-LCR, RECTIC,&nbsp;</p><p>IRF&nbsp;</p> |  | <p>RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC, RDW,PLT, MPV, PCT, PDW,WBC, LYMP#, LYM%, GRN#, GRN%, MONO#, MONO%, ESO#, ESO%, BASO#, BASO%, P-LCR, RECTIC,&nbsp;</p><p>IRF&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | 2021-05-26 | Công Ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | 2021-05-26
865 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp AND UA-611 | UA-611 | A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd | Trung Quốc | A&D Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 880000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2022-12-31 | <ul><li>Cảnh báo nhịp tim bất thường.</li><li>Cột báo mức huyết áp theo tiêu chuẩn WHO.</li><li>Tự động hoàn toàn với 1 nút nhấn.</li><li>Vòng bít nhẹ, êm, thoải mái.</li><li>Bộ nhớ 30 + lấy kết quả trung bình.</li></ul> | [8 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-05 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2021-06-23
866 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ | EMALED 500/500 | Ema-Led GmbH | Đức | Ema-Led GmbH | Đức | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Quang Dương | Đức | Nhóm 3 |  |  | 750000000 | t | Cái | false | 2021-04-09 | 2022-04-09 | <ul><li>Đèn sử dụng ánh sáng LED</li><li>Đèn phát ra ánh sáng tự nhiên chất lượng cao, cường độ lớn và tương tự như ánh sáng ban ngày</li><li>Có thể giúp nhận biết những phân tử nhỏ nhất và sự thay đổi màu ở các mô và cơ quan trong quá trình phẫu thuật</li><li>Hệ thống hai đèn có thể xoay 360 độ và điều chỉnh vị trí tự do qua giá đỡ cho phép vùng chiếu sáng rộng nhất và cường độ sáng lớn nhất, gần như không có bóng tối</li><li>Đèn tỏa nhiệt thấp, tiêu thụ điện năng ít và độ bền cao</li><li>Đèn treo trần, cố định chắc chắn và an toàn, tiết kiệm không gian làm việc</li><li>Thân đèn thiết kế nguyên khối giúp tiết kiệm tối đa chi phí bảo trì</li></ul><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">- Chóa đèn&nbsp;: 02</p><p class="ql-align-justify">- Bóng đèn&nbsp;: 02</p><p class="ql-align-justify">- Tay nắm tiệt trùng&nbsp;: 02</p><p class="ql-align-justify">- Pin dùng trong trường hợp mất điện&nbsp;: 01</p><p class="ql-align-justify">- Bộ cánh tay đòn và tấm ốp treo đèn&nbsp;trên trần: 01</p><p class="ql-align-justify">- Dây nguồn&nbsp;: 01</p><p class="ql-align-justify">- Bộ điều khiển đèn tiêu chuẩn&nbsp;: 01</p><p class="ql-align-justify">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng&nbsp;: 01- Chóa đèn&nbsp;: 02</p><p class="ql-align-justify">- Bóng đèn&nbsp;: 02</p><p class="ql-align-justify">- Tay nắm tiệt trùng&nbsp;: 02</p><p class="ql-align-justify">- Pin dùng trong trường hợp mất điện&nbsp;: 01</p><p class="ql-align-justify">- Bộ cánh tay đòn và tấm ốp treo đèn&nbsp;trên trần: 01</p><p class="ql-align-justify">- Dây nguồn&nbsp;: 01</p><p class="ql-align-justify">- Bộ điều khiển đèn tiêu chuẩn&nbsp;: 01</p><p class="ql-align-justify">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng&nbsp;: 01</p> | <ul><li>ận hành bằng điều khiển từ xa</li><li>Nguồn dùng cho trường hợp khẩn cấp tối đa lên tới 4 giờ mà không cần kết nối với mạng lưới điện</li><li>Chế độ nội soi bằng camera&nbsp;lắp thêm cho hình ảnh trực quan với bác sĩ phẫu thuật</li><li>Định vị bằng con trỏ Laser</li><li>Chế độ Macro giúp nổi bật độ sáng độc lập</li><li>Màn hình theo dõi quá trình mổ gắn trên đèn</li><li>Đầu ghi hình lưu trữ hình ảnh quá trình thao tác mổ</li></ul><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">- Cường độ chiếu sáng tại khoảng cách 1 m&nbsp;: đèn Emaled 500 / 500: 120.000 Lux / 120.000 Lux</p><p class="ql-align-justify">- Điều chỉnh cường độ ánh sáng 2 đèn: 10-100%</p><p class="ql-align-justify">- Đường kính tập trung của khoảng sáng D10: 18,5 - 35 cm</p><p class="ql-align-justify">- Khoảng cách vận hành: 70 – 140 cm</p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt lạnh của chùm sáng: 4.500 K/ 4.500 K</p><p class="ql-align-justify">- Chỉ số CRI của chùm sáng: 95 Ra / 95 Ra</p><p class="ql-align-justify">- Đèn sử dụng đèn LED có thấu kính hội tụ, tính ổn định cao, an toàn, tuổi thọ bóng ≥ 50.000 giờ.</p><p class="ql-align-justify">- Đường kính của chóa đèn: 65 cm / 70 bóng</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn điện chính: 100 - 240 V</p><p class="ql-align-justify">- Tần số: 47 – 63 Hz / 47 – 63 Hz</p><p class="ql-align-justify">- Điện năng tiêu thụ: 60 VA / 60 VA</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng đèn: 9,5 kg / 9,5 kg</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng của hệ thống đèn hoàn chỉnh: 110 kg / 110 kg</p><p><br></p> | <p>Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị&nbsp;sử dụng&nbsp;</p><p>Bảo hành&nbsp;12 tháng.</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Quang Dương | 2021-04-09 | Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Quang Dương | 2021-04-09
867 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn sản phụ khoa | M2-DXS | Medikal 2000 Tıbbi Cihazlar ve Ileri Teknoloji San.ve Tic.A.Ş. | Thổ Nhĩ Kỳ | Medikal 2000 Tıbbi Cihazlar ve Ileri Teknoloji San.ve Tic.A.Ş. | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 288000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-17 | 2022-05-17 | <p><strong>BÀN SẢN PHỤ KHOA</strong></p><p><strong>Model: M2-DXS</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Medikal 2000</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Thổ Nhỹ Kỳ</strong></p><p><br></p> | <p>- Thân bàn chính: 01 cái</p><p>- Cọc truyền dịch: 01 cái</p><p>- Đệm tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>- Pin dự phòng: 01 cái</p><p>- Khay đựng nước thải: 01 cái</p><p>- Bánh xe: 04 cái</p><p>- Đỡ chân: 02 cái</p> |  | <p>- Khung bàn được làm bằng kim loại sơn epoxy tĩnh điện và gốm nano</p><p>- Bề mặt nằm 3 tấm nhỏ gọn, dễ dàng vệ sinh</p><p>- Giát giường có tính năng thấu xạ tia X hỗ trợ chụp X quang</p><p>- Đầu bàn &nbsp;và chân có thể tháo rời, thanh chắn có thể gập lại, được làm bằng vật liệu polypropylene</p><p>- Cọc truyền dịch IV và miếng cản bảo vệ ở hai góc đầu giường</p><p>- Cọc truyền dịch IV và móc treo túi truyền dịch</p><p>- Độ bền cao làm từ vật liệu tổng hợp</p><p>- Cấp độ bảo vệ tối thiểu đạt tiêu chuẩn IPX4</p><p>- Bánh xe quay 360° với hệ thống khóa trung tâm, đường kính 125mm</p><p>- Điều chỉnh tựa lưng, chân, chiều cao lên xuống, trendelenburg/ trendelenburg đảo ngược bằng điều khiển từ xa.</p><p>- Bảo vệ khung gầm bàn được làm bằng nhựa ABS (2 tấm)</p><p>- Các phụ kiện được tráng Chrome-niken chống ăn mòn</p><p>- Tay cầm có thể điều chỉnh</p><p>- Pin dự phòng cho bàn hoạt động trong trường hợp mất điện</p><p><span style="color: black;">-</span> Dòng rò rỉ &amp; bảo vệ lỗi chạm đất</p><p><span style="color: black;">-</span> Bàn được trang bị 2 động cơ colomn và 2 động cơ tuyến tính.</p><p>- Nệm dày 12cm thích hợp cho bề mặt nằm</p><p>- Điều chỉnh CPR (đặt lại)</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-17 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-17
868 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang C-Arm | Máy X quang C arm | Ziehm Vision | Ziehm Imaging GmbH | Đức | Ziehm Imaging GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Đức | Nhóm 3 |  |  | 4700000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-16 | 2021-12-31 | <p>ZIEHM VISION cho chất lượng hình ảnh cao. Máy hỗ trợ cho các ca phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, cột sống.</p> | <p>1. Khối cánh tay C</p><p>- Tủ phát tia cao tần : 01 cái</p><p>- Bóng X-quang : 01 cái</p><p>- Bầu tăng quang : 01 cái</p><p>- Màn hình điều khiển cảm ứng : 01 cái</p><p>- Công tắc chụp bằng tay: 01 bộ</p><p>- Bàn đạp chân : 01 cái</p><p>2. Khối&nbsp;xe đẩy màn hình</p><p>- Màn hình&nbsp;: 01 cái</p><p>- Màn hình điều khiển cảm ứng : 01 cái</p><p>- Bộ lưu trữ dữ liệu tích hợp sẵn trong máy&nbsp;: 01 bộ</p><p>- Máy in&nbsp;: 01 cái</p><p>- Phần mềm đo đạc : 01 bộ</p> |  | <p>1. Kích thước cánh tay:</p><p>- Khoảng dịch chuyển đứng : 42 cm</p><p>- Khoảng dịch chuyển ngang : 22 cm</p><p>- Góc quay theo trụ ngang : ±225 độ</p><p>- Độ vẩy sang 2 phía&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: ±10 độ</p><p>&nbsp;- Tay phanh được mã hóa màu để dễ nhận diện hướng chuyển động</p><p>2. Bóng X-Quang:</p><p>- Loại Anode : Anode tĩnh</p><p>3. Khối tạo cao áp:</p><p>- Công suất phát bình thường 2000 W</p><p>- Dải điện áp chiếu liên tục từ 40 kV</p><p>4. Bầu tăng quang:</p><p>- Màn phát quang : I-ốt Xezi</p><p>- Kích thước: 23 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-06-16 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-06-16
869 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống Elisa | Hệ thống Elisa bán tự động | Máy đọc Elisa | TC-96 | Teco Diagnostics | Mỹ | Teco Diagnostics | Mỹ | ["2020","2021"] | Cty cổ phần công nghệ Hóa sinh Âu Việt | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 160000000 | t | Cái | false | 2021-06-04 | 2022-06-04 | <p>Máy đọc Elisa TC-96&nbsp;đọc được microplate 48 hoặc 96 giếng.</p> | <p>Môi trường hoạt động : Nhiệt độ : 10-40<sup>o</sup>C, độ ẩm : 85%</p><p><br></p> |  | <p>- <strong>Màn hình cảm ứng : 320x240&nbsp;pixels,</strong> Điều khiển dễ dàng bằng bút cảm ứng hoặc chuột vi tính.</p><p>- <strong>Tốc độ đọc : dưới 5 giây bước sóng đơn, bước sóng đôi dưới 15 giây.</strong></p><p>-<strong> Có chức năng lắc microplate trước khi đọc. Có thể cài đặt tốc độ và thời gian lắc.</strong></p><p>- Vùng bước sóng : 400 - 700 nm&nbsp;</p> | [5 empty] | Cty cổ phần công nghệ Hóa sinh Âu Việt | 2021-06-04 | Cty cổ phần công nghệ Hóa sinh Âu Việt | 2021-06-04
870 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy điều trị bằng sóng xung kích | 2074 | DJO France SAS | Mexico | DJO France SAS | Pháp | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Mexico | Nhóm 4 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-09 | 2021-10-09 | <p>Máy điều trị bằng sóng xung kích</p><p>Model: 2074</p><p>Hãng sản xuất: DJO ( Nhãn hiệu Chattanooga)</p><p>Xuất xứ: Mexico</p> | <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Máy điều trị bằng sóng xung kích</p><p class="ql-align-justify"> ( có xe đẩy)</p><p class="ql-align-justify"><strong>Ký hiệu: 2074&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Hãng sản xuất: DJO (Nhãn hiệu Chattanooga)</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Xuất xứ: Mexico</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>+&nbsp;Máy có hai kênh kết nối đầu ra:&nbsp;</strong>Máy điều trị bằng sóng xung kích cho phép kết nối 2 đầu phát cầm tay để sử dụng được nhanh và hiểu quả của đầu phát trong suốt thời gian điều trị.</p><p class="ql-align-justify"><strong style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(51, 51, 51);">- CHỈ ĐỊNH:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích hoạt mô gân cơ </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đau cơ tim </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rối loạn gân bên trong </p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị xung kích châm cứu</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-12-07 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2021-04-09
871 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống nước R.O | Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (R.O) dùng cho lọc máu và các trị liệu liên quan | NAS/WTS-RO-HD4500 | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh | Việt Nam | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 3600000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-01 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;<strong>Công suất: </strong>4500 lít/giờ</p><p>-&nbsp;<strong>Năm sản xuất: </strong>năm 2021</p><p>-&nbsp;Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p><p>-&nbsp;Chứng chỉ quản lý chất lượng thiết bị Y Tế ISO 13485:2016</p><p>- Phân loại trang thiết bị y tế : loại C</p><p>- Chất lượng nước R.O: 23 thành phần hóa học, tổng số vi sinh vật sống, nội độc tố vi khuẩn đạt 100% theo tiêu chuẩn ANSI/AAMI 13959: 2014 theo Quyết định 2482/QĐ – BYT.</p><p>-&nbsp;Nguồn điện sử dụng: 380VAC ± 10%, 50 Hz</p><p>-&nbsp;Môi trường hoạt động:</p><p>+&nbsp;Nhiệt độ: 5 - 40ºC</p><p>+ Độ ẩm : 40 - 90%.</p> |  |  |  | <p>Bảo hành toàn bộ thiết bị 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-30 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-03-30
872 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp cổ tay AND UB-543 | UB-543 | A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd | Trung Quốc | A&D Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 1280000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2022-12-31 | <pre class="ql-syntax ql-align-justify" spellcheck="false">Hỗ trợ xác định vị trí đo - Khi người dùng đeo và đưa máy lên khu vực&nbsp; ngang tim , UB - 543 sẽ báo đèn xanh hoặc cam giúp xác định đúng vị trí đo để cho kết quả chính xác nhất. &nbsp; </pre><p class="ql-align-justify"><u>Các tính năng nổi bật khác:</u></p><ul><li class="ql-align-justify">Thiết kế mỏng với màn hình lớn hiển thị thông số rõ ràng.</li><li class="ql-align-justify">Đồng hồ hiển thị giờ/ ngày.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li class="ql-align-justify">Cảnh báo nhịp tim bất thường (IHB).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li class="ql-align-justify">Cột báo mức HA theo chuẩn WHO.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li></ul><pre class="ql-syntax ql-align-justify" spellcheck="false">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bộ nhớ riêng biệt ( 60 x 2 ) giúp theo dõi huyết áp cho hai người , kết quả của buổi sáng / buổi tối , hoặc trước / sau khi uống thuốc . </pre> |  |  | <table> <tbody> <tr> <td>Model</td> <td>AND UB 543</td> </tr> <tr> <td>Loại</td> <td>Đo cổ tay</td> </tr> <tr> <td>Tính Năng</td> <td>Cột báo mức huyết áp theo tiêu chuẩn WHO <p>Báo nhịp tim bất thường</p> <p>Phương pháp đo dao động</p> <p>Bộ nhớ lưu 90 kết quả đo + trung bình tất cả các lần đo, trung bình các lần đo buổi sáng – buổi chiều và cả ngày.</p> <p>Van xả áp suất tự động.</p> </td> </tr> <tr> <td>Độ chính xác</td> <td>– Huyết áp: ±3mmHg hoặc 2% <p>– Nhịp tim: ±5%.</p> </td> </tr> <tr> <td>Giới hạn đo</td> <td>– Huyết áp: 20 tới 280 mm Hg. <p>– Nhịp tim: 40 tới 200 nhịp/phút</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td>Nguồn điện</td> <td>2 pin 1.5V loại AA</td> </tr> <tr> <td>Trọng lượng</td> <td>83g (gồm cả pin)</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-05 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2021-06-23
873 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống Elisa | Hệ thống Elisa tự động | Hệ thống Elisa tự động | DS2 | Dynex Technologies, Inc. | Mỹ | Dynex Technologies, Inc. | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị GPV | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2230000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-15 | 2021-06-15 | <p>Hệ thống xét nghiệm miễn dịch Elisa tự động</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị GPV | 2021-03-15 | Công ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị GPV | 2021-03-15
874 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng tổng quát | 95-3931 | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | false | 2021-05-06 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng</p> | <p>Bao gồm:</p><p>01 Bô xử lý hình ảnh</p><p>01 Đầu camera</p><p>01 Ống kính soi</p><p>01 Nguồn sáng LED</p><p>01 Dây dẫn sáng</p><p>01 Màn hình y tế</p><p>01 Máy bơm CO2</p><p>01 Máy cắt đốt</p><p>01 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi </p> |  | <p>-Xử lý ảnh độ nét cao full HD native: 1920 x 1080p</p><p>-Chức năng giảm khói mở bằng thuật toán</p><p>-Chức năng tăng cường màu</p><p>-Tùy chọn cài đặt điều chỉnh chức năng: cân bằng trắng, bật/tắt nguồn sáng +/-, zoom kỹ thuật số +/- , điều khiển ảnh thông qua cổng remote, ghi ảnh tĩnh, bật/tắt thuật toán …</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-06 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-06
875 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật tai mũi họng | Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện S100/OPMI Pico (cấu hình cơ bản) | S100/OPMI Pico | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-01 | <p>Hệ thống kính hiển vi phẫu thuật Tai Mũi Họng</p> | <p>Cấu hình bao gồm:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kính chính cho phẫu thuật viên chính, ống kính thẳng: 01 bộ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính trường nhìn rộng 12.5x: 02 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chân đế dạng đẩy trên sàn S7<br /> - Hệ thống Camera HD<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bàn đạp chân 14 chức năng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bao phủ kính: 01 chiếc<br /> &nbsp;</p> |  | <p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật phần kính hiển vi:-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tất cả các thấu kính của hệ phải được phủ lớp hiệu chuẩn màu (Apochromatic)<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Các thấu kính được phủ lớp chống phản xạ T*, nhiều lớp<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại điều chỉnh được liên tục trong phạm vi từ 1.9x đến 18.2x. Có thể điều chỉnh độ phóng đại bằng mô tơ.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đường kính trường nhìn trong phạm vi từ 12mm đến 116 mm&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kính chính và kính phụ đều là hệ thống kính nhìn nổi hai mắt, thị kính loại trường nhìn rộng (widefield) có thể điều chỉnh khoảng cách tương thích với người sử dụng kính cận, độ phóng đại thị kính là 12.5x.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính có khả năng bù trừ khúc xạ từ - 8D đến +5D, có thể điều chỉnh khoảng cách của mắt đến kính phù hợp với người mang kính hoặc không mang kính<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kính phụ hướng vuông góc ống kính thẳng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng cách làm việc liên tục từ 200 đến 415mm,&nbsp;<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật hệ thống chiếu sáng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chiếu sáng có đường kính trường sáng thay đổi được. Với phạm vi điều khiển đường kính trường sáng trong khoảng từ 12mm-73mm tại khoảng cách 200mm và 20mm-116mm tại khoảng cách 415mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng sử dụng đèn Xenon công suất 180W, Có sẵn bóng đèn Xenon dự phòng tương đương với bóng chính bên trong để thay đổi nhanh khi hỏng bóng chính.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ sáng có thể điều chỉnh được ngay tại tay cầm hoặc ngay bộ điều khiển trên chân đế, hoặc bàn đạp chân<br /> 3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật phần chân đế<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chân đế dạng đứng, có 4 bánh xe, có hệ thống hãm trên mỗi bánh xe<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều cao của chân đế phải &nbsp;1730mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cánh tay đỡ kính được thiết kế thành 2 đoạn 450 mm và 865mm. Hai đoạn có thể xoay quanh trục cánh tay và xoay quanh trục đứng đỡ cánh tay 350 độ. Chiều dài cánh tay &nbsp;1315mm.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24
876 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học | Convergys X5 | Convergent Technologies GmbH & Co.KG | Đức | Convergent Technologies GmbH & Co.KG | Đức | ["2020","2021","2022","2019"] | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Y tế MPT |  | Nhóm null |  |  | 810000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-11 | 2022-12-31 | <p>Máy phân tích huyết học 26 thông số bao gồm 5 thành phần Bạch Cầu Convergys® X5 cùng với hóa chất, dùng để xét nghiệm các thành phần của máu toàn phần.</p><p>26 thông số đo, 5 thành phần WBC</p><p>Công nghệ ánh sáng tán xạ</p><p>Thể tích hút mẫu 100 µl máu toàn phần</p><p>Tùy chọn module mẫu nhỏ (SSM) 25 µl máu để sử dụng cho máu trẻ em</p><p>60 mẫu / giờ</p><p>65 mẫu / giờ (sử dụng hệ thống lấy mẫu tự động</p><p>Quá trình ly giải nghiêm ngặt cho kết quả WBC tốt nhất</p><p>Tích hợp hệ thống chống tắc nghẽn</p><p>Màn hình LCD màu 800x600 điểm ảnh</p><p>Menu dễ dàng sử dụng, dựa trên hệ điều hành Windows XP</p><p>Bộ nhớ lưu trữ lớn lên đến 100.000 kết quả</p> | <p>- 01 Thân máy chính</p><p>- 01 bộ rack chuyển mẫu tự động</p><p>- Hóa chất chạy thử đi kèm máy gồm có:</p><p>+ Dil Diff D50 (20L)</p><p>+ Lyse-5P (5L)</p><p>+ Diff-5P (1L)&nbsp;</p><p>+ Hypoclean CC (100ml)</p><p>+ Check 5P thường (3,0ml)</p><p>+ Check 5P cao (3,0ml)</p><p>+ Check 5P thấp (3,0ml)</p><p>- Cáp điện</p><p>- Các ống đựng</p><p>- Bộ làm sạch ống đựng</p><p>- Giá đựng thuốc thử</p><p>- Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>Các thông số đo: 20 thông số, bao gồm phân tích 3 thành phần WBC: WBC, LYM, MON, NEU, LYM%, MON%, NEU%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDWcv, RDWsd, PLT, PCT, MPV, PDWcv, PDWsd</p><p>Nguyên lý đo: Ðo WBC, RBC và PLT bằng phương pháp trở kháng thể tích; Hgb bằng quang phổ</p><p>Tốc độ phân tích: 60 mẫu / giờ chế độ thường / 65 mẫu / giờ chế độ lấy mẫu tự động</p><p>Hệ thống hóa chất: Hóa chất pha loãng, hóa chất ly giải (WBC, Hgb), hóa chất ly giải (WBC, HGB, LYM, MON, NEU, EOS, BAS), và dung dịch rửa</p><p>Thể tích lấy mẫu:100 ml máu toàn phần, 110µL pha loãng máu và 25 ml với module nhỏ (SSM) tùy chọn</p><p>Nhận dạng mẫu:Trên màn hình hoặc bàn phím (ID). Bộ đọc mã vạch (quét bằng tay hoặc tự dộng bằng bộ lấy mẫu tự động) Trong Nhãn mã vạch (Barcode Scanner tay và / hoặc máy quét mã vạch trong mẫu tự dộng)</p><p>Hệ số pha loãng:WBC/BAS 1:170, RBC/PLT 1:21250, 4 DIFF 1:0</p><p>Buồng đếm:3 buồng cho Pha loãng máu toàn phần và đếm; 1: MIX, 1: RBC, 1: WBC + HGB</p><p>Ðuờng kính khe đếm: 70 µm (RBC / PLT), 80 µm (WBC / HGB)</p><p>Ðo Hgb: Tích hợp trong buồng dếm WBC</p><p>Ðơn vị TCU: Bóng bán dẫn và chất bán dẫn duợc sử dụng dể duy trì các don vị Nhiệt dộ diều khiển (TCU) Nhiệt dộ tại 9º C cho chất luợng tốt nhất WBC Sự khác biệt và duy trì kích thuớc của các tế bào bạch cầu.</p><p>Loại bỏ tắc nghẽn: Xung cao áp qua khe đếm sau mổi chu kỷ do, làm sạch đuờng ống; Back Flush áp lực cao qua khe đếm với dung dịch rửa</p><p>Quy trình rửa: Ðiện áp cao qua khe dếm, dòng áp lực nguợc, làm sạch hóa chất của khe đếm bằng dung dịch rửa</p><p>Bộ nhớ luu trữ: 100,000 kết quả, 4 biểu dồ tán xạ WBC, RBC và PLT</p><p>Màn hình hiển thị: Màn hình màu LCD 800x600</p><p>Nguồn yêu cầu: 110-120 hoặc 200-240 VAC, 50-60Hz</p><p>Môi truờng làm việc: 15° - 30°C, 59°- 86°F, 20% ~ 80% RH</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Y tế MPT | 2021-01-11 | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Y tế MPT | 2021-01-11
877 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-7121 | HEM-7121 | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 5 |  |  | 1120000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay.</p> | <p>1. Máy chính</p><p>2. Vòng bít</p><p>3. Vỉ 4 pin AA</p><p>4. Bộ đổi điện (mua thêm)</p> |  | <p>- Phương pháp đo: Đo dao động.</p><p>- Giới hạn đo:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Huyết áp: 0 tới 299 mm Hg</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút.</p><p>- Độ chính xác:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Huyết áp: ±3 mm Hg.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhịp tim: ±5%.</p><p>- Tự động bơm và xả khí.</p><p>- Pin: 4 pin AA hoặc bộ đổi điện Omron</p><p>- Trọng lượng: 340g (không gồm pin).</p><p>- Kích thước máy : Khoảng 107 (rộng) x 79 (cao) x 141 (dài) mm.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-04-22
878 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy siêu âm trị liệu | Máy điều trị sóng siêu âm | 15-0131, 15-1200, 15-1201 | DJO France SAS | Pháp | DJO France SAS | Pháp | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 130000000 | t | Chiếc | false | 2021-04-09 | 2021-10-09 | <p><span style="color: rgb(252, 69, 22);">MÁY ĐIỀU TRỊ SÓNG SIÊU ÂM </span></p><p><br></p><p>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Intelect® Mobile 2 ULTRASOUND là hệ thống siêu âm trị liệu với tùy chọn có hoặc không có xe đẩy kèm theo. Máy siêu âm Intelect Mobile 2 cung cấp sóng siêu âm tần số kép ở 1 hoặc 3 MHz, chế độ xung hoặc liên tục (10%, 20%, 50% &amp; 100%). Được cung cấp với một đầu dò siêu âm 5cm2 với các đầu dò tùy chọn bổ sung. Hướng dẫn về khu vực điều trị có sẵn trên giao diện người dùng. Việc phát hiện kết nối có thể được thông báo bằng âm thanh (được đặt thành mặc định) hoặc trực quan bằng đèn LED ở mặt sau của đầu dò, chỉ báo thời gian điều trị sẽ dừng lại khi đầu dò không được ghép nối để đo chính xác thời gian điều trị siêu âm. Thiết bị này chỉ được sử dụng dưới sự chỉ định và giám sát của chuyên gia y tế được cấp phép.</p> | <p><strong>Máy điều trị sóng siêu âm </strong></p><p><strong>Ký hiệu máy: 15-0131</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: DJO France SAS (Nhãn hiệu Chattanooga)</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Pháp </strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong><u>Cấu hình chi tiết:</u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò siêu âm 5cm2 : 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò cỡ nhỏ: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel siêu âm: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xe đẩy: 01 cái</p> |  | <p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">ĐẶC TÍNH NỔI BẬT</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">&nbsp;</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">• </span>TIÊU CHUẨN IEC 60601-1-11</p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 33);">&nbsp;</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">• </span>MÀN HÌNH CẢM ỨNG 7 INCH</p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 33);">&nbsp;</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">• </span>BỘ NHỚ TÍCH HỢP VÀ KHẢ NĂNG CẬP NHẬT PHẦN MỀM</p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 33);">&nbsp;</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">• </span>ĐÈN THÔNG BÁO XUNG QUANH CỔNG KẾT NỐI</p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 33);">&nbsp;</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">• </span>CÀI ĐẶT GIAO THỨC LÂM SÀNG ĐỀ XUẤT (SPS)</p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 33);">&nbsp;</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">• </span>1 hoặc 3MHz, XUNG HOẶC LIÊN TỤC (10%, 20%, 50% &amp;100%).</p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 33);">&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">ĐẦU DÒ CHUẨN 5CM2 CŨNG NHƯ LOẠI 1 &amp; 2 CM2 CÓ THỂ TÙY CHỌN. PHÁT HIỆN GHÉP NỐI BẰNG ÂM THANH</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">CHỈ ĐỊNH</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">&nbsp;</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">•&nbsp;</span>GIẢM ĐAU DO CO THẮT CƠ <span style="color: rgb(0, 0, 33);">(7)</span></p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 33);">&nbsp;</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">•&nbsp;</span>GIẢM ĐAU DO CỨNG KHỚP <span style="color: rgb(0, 0, 33);">(8)</span></p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 33);">&nbsp;</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">•&nbsp;</span>GIẢM ĐAU BỆNH LÝ DÂY CHẰNG <span style="color: rgb(0, 0, 33);">(9)</span></p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 33);">&nbsp;</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 33);">•&nbsp;</span>BONG GÂN, VIÊM GÂN, ĐAU NHỨC CƠ <span style="color: rgb(0, 0, 33);">(10)</span></p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 33);"><span class="ql-cursor">﻿</span>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</strong></p><p>&nbsp;</p><p>ĐẦU VÀO: 100-240V AC, 1.0 tới 0.42A, 50/60 Hz</p><p>&nbsp;</p><p>LỚP ĐIỆN ÁP: Class II</p><p>&nbsp;</p><p>CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH: Liên tục</p><p>&nbsp;</p><p>KHỐI LƯỢNG (KHÔNG PIN): 2.8kg</p><p>&nbsp;</p><p>KHỐI LƯỢNG XE ĐẨY: 10.1kg (có chân không 11.5kg)</p><p>&nbsp;</p><p>TẢI TRỌNG LÀM VIỆC AN TOÀN: 6.5kg</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2021-04-09 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2021-04-09
879 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | MÁY H ́P TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC 897 LÍT, TÍCH HỢP NỒI HƠI | AS 6618 | SMS Sp. z o.o. | Ba Lan | SMS Sp. z o.o. | Ba Lan | ["2021"] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 4845000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-04 | 2021-12-31 | <p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Model: AS 6618</strong></p><ul><li><em style="background-color: transparent;">Hãng sản xuất: SMS</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Xuất xứ : Ba Lan</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Máy mới 100%, sản xuất năm 2021</em></li></ul><p><br></p> | <p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><em>Cấu hình 1 bộ bao gồm:</em></strong></p><ol><li><em style="background-color: transparent;">Máy chính: 01 cái</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Bộ tạo hơi tích hợp: 01 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Máy <em style="background-color: transparent;">in tích hợp: 01</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Bơm<em style="background-color: transparent;"> hút chân không tích hợp: 01 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Xe nạp<em style="background-color: transparent;"> dỡ hàng tiêu chuẩn: 02 cái.</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Khung<em style="background-color: transparent;"> để giá trong buồng hấp: 01 bộ.</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Giá <em style="background-color: transparent;">để đồ trong buồng hấp: 10 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Test<em style="background-color: transparent;"> chỉ thị nhiệt Class 4: 01 hộp.</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Test<em style="background-color: transparent;"> Bowie-Dick (kiểm tra độ điền đầy hơi): 10 gói</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Hướn<em style="background-color: transparent;">g dẫn sử dụng tiếng Anh, Việt :01 bộ</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Hướn<em style="background-color: transparent;">g dẫn dịch vụ kỹ thuật tiếng Anh , Việt: 01 bộ</em></li></ol><p><br></p> |  | <ul><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Là máy tiệt trùng hơi nước được thiết kế để tiệt trùng dụng cụ y tế, đồ vải, vật liệu cao su.</span></li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Dung tích m<span style="background-color: transparent;">áy tiệt trùng: 897 </span>lít.</li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Công suất điện<span style="background-color: transparent;"> tiêu thụ: 56,5</span> kW</li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Trọng lượng: 113<span style="background-color: transparent;">0k</span>g.</li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Kích thước (cao x<span style="background-color: transparent;"> rộng x sâu) mm: 1900x1170x2125</span>mm.</li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Hai cửa – cửa nằm đối<span style="background-color: transparent;"> diện nhau ở 2 đầu buồng tiệt trùng hoặc một cửa - cửa nằm ở một bên của buồng,</span></li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Cung cấp hơi từ bộ t<span style="background-color: transparent;">ạo hơi bên ngoài hoặc tích hợp (Tùy chọn),</span></li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Buồng khử trùng, vo<span style="background-color: transparent;">̉ buồng, (các) cửa và bộ tạo hơi được làm bằng thép không gỉ AISI 316</span>L,</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2021-06-04 | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2021-06-04
880 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Savina | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 690000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-02 | 2022-03-02 | <p>Máy sử dụng turbine trong để tạo khí nén lắp đồng bộ bên trong máy, không cần máy nén khí đi kèm hay hệ thống khí Air trung tâm</p><p>Máy nén khí trong với thời gian đáp ứng nhanh và dòng cấp cực đại: 250 lít/ phút</p><p>Theo dõi và điều khiển bằng màn hình TFT màu cảm ứng lắp bên trong máy kích thước 12 inch.</p><p>Có chức năng bù tự động dòng dò trên đường thở, độ nhạy trigger và điều kiện ngắt kỳ thở vào tương ứng với các chế độ:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ thở xâm nhập qua ống nội khí quản: dòng bù tối đa 10 lít/ phút</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ không xâm nhập NIV với chế độ kiểm soát thể tích: dòng bù tối đa 25 lít/ phút.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ không xâm nhập NIV với chế độ kiểm soát áp lực: dòng bù không giới hạn</p><p>Chế độ thở không xâm nhập có thể dùng với tất cả các mode thở.</p><p>Có cảm biến lưu lượng được làm nóng, van thở ra được tích hợp bẫy nước để chứa nước đọng.</p><p>Có chế độ chờ, cho phép cài đặt trước các thông số thở, kiểm tra máy với: Âm thanh báo động; kết nối ống thở; Kiểm tra bộ làm ẩm, kiểm tra kết nối phổi giả, van thở ra, van an toàn, cảm biến lưu lượng.</p><p>Cảm biến oxy không cần thay thế định kỳ, chỉ thay khi nào cảm biến không còn hiệu chuẩn được.</p><p>Nhận biết và hiển thị được độ giãn nở, sức cản đường thở vào và thở ra và độ rò rỉ của hệ thống ống thở sau khi thực hiện chức năng kiểm tra ống thở trên máy.</p> | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn oxy: 01 bộ</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ làm ấm làm ẩm khí thở: 01 bộ</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây thở dùng nhiều lần hấp tiệt trùng: 02 bộ</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt nạ chuyên dụng cho thở không xâm lấn: 02 cái</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay đỡ ống thở: 01 cái</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy đồng bộ máy, chính hãng sản xuất: 01 cái</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ cảm biến lưu lượng sử dụng nhiều lần: 05 cái</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến oxy dùng nhiều lần (lắp sẵn trên máy): 02 cái</p><p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phổi giả chính hãng để kiểm tra máy: 01 cái</p><p>10. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>Xem trên thông tin sản phẩm đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-03-02 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
881 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn sản phụ khoa | JX-02 | Medikal 2000 Tıbbi Cihazlar ve Ileri Teknoloji San.ve Tic.A.Ş. | Thổ Nhĩ Kỳ | Medikal 2000 Tıbbi Cihazlar ve Ileri Teknoloji San.ve Tic.A.Ş. | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 188000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-17 | 2022-05-17 | <p><strong>BÀN SẢN PHỤ KHOA</strong></p><p><strong>Model: JX-02</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Medikal 2000</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Thổ Nhỹ Kỳ</strong></p><p><br></p> | <p>- Thân bàn chính: 01 cái</p><p>- Ghế khám: 01 cái</p><p>- Đệm tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>- Bàn đạp chân: 01 cái</p><p>- Khay đựng nước thải: 01 bộ</p><p>- Bánh xe: 04 cái</p><p>- Đỡ chân: 02 cái</p> |  | <p>- Khay đựng rác thải được làm bằng thép không gỉ có thể tháo rời</p><p>- Phụ kiện bàn được làm bằng thép chống gỉ, chống ăn mòn</p><p>- Bảng điều khiển đạp chân</p><p>- Điều chỉnh tựa lưng, chiều cao, vị trí trendelenburg / trendelenburg đảo ngược bằng điện</p><p>- Khung bàn được kim loại bằng bột gốm sứ nano, sơn tĩnh điện epoxy polyester</p><p>- Khung phụ được bao phủ bởi ABS</p><p>Bề mặt nằm phủ giả da</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-17 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-17
882 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy thận nhân tạo | Máy rửa màng (quả) lọc | Máy rửa quả lọc thận Renatron PA 100 | Renatron PA 100 | Medivators Inc | Mỹ | Medivators Inc | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 430000000 | t | Bộ | true | 2020-12-28 | 2021-12-31 | <p>Máy rửa quả lọc thận tự động hoàn toàn</p> | <p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 máy</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đồng hồ đo áp lực nước: 01 chiếc.</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dụng cụ chuẩn thể tích: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đặt máy: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây nối đầu quả lọc: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây dẫn nước: 01 cuộn</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hóa chất tiệt trùng quả lọc: 01 can</p><p> </p> |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực nước cấp: 1.75 lít/phút ở áp lực 20-55 psi.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy Renatron có chế độ rửa lưu lượng cao tới 6 lít/phút trong mỗi khoảng thời gian ~3 phút và duy trì tốc độ cao trong khoảng 15-35 giây.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ nước thải: 6 lít/phút</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa quả lọc: 10 phút với quả lọc thông cao và 8 phút với quả lọc thông thấp và trung bình</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-12-28 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-06-23
883 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu xách tay 3 đầu dò | Sonosite M-turbo | Fujifilm SonoSite Inc. | Mỹ | Fujifilm SonoSite Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 1900000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-22 | 2022-12-31 | <p>01 Máy chính + 3 đầu dò (convex, linear, Phased Array) + xe đẩy chính Hãng + bộ chia 3</p> | <p>thiết bị</p> |  | <p>thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-22
884 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm dùng trong phẫu thuật sọ não | bk5000 | BK Medical ApS | Đan Mạch | BK Medical ApS | Đan Mạch | ["2020","2021"] | Công tyTNHH Công nghệ AMC | Mỹ | Nhóm null |  |  | 6655500000 | t | Hệ thống | false | 2021-04-09 | 2021-10-09 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG SIÊU ÂM BK5000</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>HÃNG SẢN XUÂT: ANALOGIC CORP, USA</strong></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">ỨNG DỤNG THĂM KHÁM</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ổ bụng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sọ não người lớn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tim người lớn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Siêu âm phẫu thuật/can thiệp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phẫu thuật nội khoa</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phẫu thuật thần kinh</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phẫu thuật tiết niệu</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ Doppler màu với độ phân giản không gian và độ nhạy cực cao.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng màu động Truecolor giúp bác sĩ nhìn được các kiểu dòng máu có độ cản cao trong mạch máu.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mode Vector Flow Imaging (VFI) giúp hiển thị dòng máu ở các góc khác nhau.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Siêu âm với Contrast Agent giúp nhìn rõ những bộ phận khó quan sát.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ 3D tiên tiến hiển thị chi tiết các cấu trúc trong mặt phẳng tối ưu.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có sẵn các Preset cho phẫu thuật.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ khung hình cao</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiều kênh phát tia trên đầu dò cho hình ảnh giống như MRI</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các đầu dò đều có nút thông minh tích hợp dùng để in, lưu, dừng hình ảnh.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các đầu dò có thể được tiệt trùng dễ dàng với mọi phương pháp tiệt trùng.</p><p><br></p> | <p>HỆ THỐNG SIÊU ÂM BK5000 TRONG PHẪU THUẬT THẦN KINH SỌ NÃO</p><p>&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống nhỏ gọn, thiết kế phù hợp cho phòng mổ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các đầu dò phẫu thuật hoàn toàn có thể tiệt trùng, có thể tiếp xúc trực tiếp với não và màng cứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động tối ưu hóa hình ảnh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp hoàn toàn với hệ thống định vị phẫu thuật của Brainlab mà không làm mất đi chất lượng hình ảnh.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chồng hình ảnh siêu âm và hình ảnh MRI/CT tiền phẫu thuật cung cấp thông tin chính xác, tức thời về dịch chuyển não.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quét và tái tạo dữ liệu 3D nhanh hơn MRI và CT</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhanh hơn, an toàn hơn và chính xác hơn với hình ảnh thời gian thực</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Craniotomy N13C5 lý tưởng cho các thủ thuật sinh thiết, đánh giá đầy đủ quá trình cắt u và phân biệt các mạch máu với các khối tụ máu liền kề. Trong phẫu thuật cột sống, đầu dò giúp xác định các khối u, huyết khối và u nang, các tổn thương dưới vỏ não nhỏ, các tổn thương do vôi hóa.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Burr hole N11C5s được thiết kế để siêu âm não và dẫn hướng các thủ thuật với dộ chính xác cao, xác định não thất, các thủ thuật dẫn lưu não thất hoặc đặt dẫn lưu huyết khối, u nang sau chấn thương.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Hockey Stick X18L5s cho hình ảnh độ phân giải rất cao trong trường nhìn gần với đầu linh hoạt có thể xoay từ 0, 30, 60, 90 độ để tiếp cận các vị trí khó.</p><p>Các ứng dụng cơ bản của máy siêu âm BK trong phẫu thuật sọ não</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cắt u não</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đặt Shunt não thất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đặt dẫn lưu u nang và xuất huyếtt não</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sinh thiết</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xác định vị trí trước khi mở màng cứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xác định vị trí, viền bờ các khối u và các cấu trúc bên cạnh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểm tra lại kết quả cắt u và các thủ thuật khác</p> |  | <p class="ql-align-center"><br></p><p> </p> | [5 empty] | Công tyTNHH Công nghệ AMC | 2021-04-09 | Công tyTNHH Công nghệ AMC | 2021-04-09
885 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ tích hợp camera | Đèn mổ treo trần 2 nhánh có camera | SOLARMAX LED160+80 | Elpis Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | Elpis Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL |  | Nhóm 6 |  |  | 1200000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-16 | 2021-12-31 | <p>Đèn mổ treo trần hai nhánh tích hợp camera kèm màn hình</p> | <ol><li>Đầu đèn tích hợp bảng điều khiển: 02 cái</li><li>Bộ gắn trần cho đèn mổ: 01 bộ</li><li>Tay cầm khử trùng được: 04 cái</li><li>Khối nguồn chính cho đèn: 02 cái</li><li>Camera: 01 cái</li><li>Màn hình: 01 cái</li><li>HDSD&nbsp;Anh/ Việt: 01 bộ</li></ol> |  | <p>Đèn mổ treo trần hai nhánh tích hợp camera kèm màn hình</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | 2021-06-16 | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | 2021-06-16
886 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 2D, 3 đầu dò | Arietta 50 | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-15 | 2021-06-30 | <p>Arietta 50 cho hình ảnh chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực lâm sàng bao gồm các phép đo bụng, tim và mạch máu.</p><p><br></p><p><strong>Màn hình</strong> rộng LCD 21,5 inch có độ tương phản cao với trường nhìn rộng hiển thị hình ảnh với độ nhạy và độ phân giải cao, giảm sự biến đổi hình ảnh bệnh nhân.</p><p><br></p><p><strong>Bảng điều khiển</strong> 10,1 inch có bố cục tối giản, có thể điều chỉnh chiều cao/xoay chỉ bao gồm các điều khiển cần thiết. Giảm thời gian tìm kiếm nút bên phải, mang lại trải nghiệm vận hành dễ chịu hơn.</p><p><br></p><p><strong>Giao diện</strong> thân thiện với người dùng, dễ dàng chọn khu vực kiểm tra từ hình minh họa để bắt đầu hoạt động.</p><p><br></p><p><strong>Quét bằng cài đặt trước</strong>. Chọn hình ảnh đã chụp trước đó của bệnh nhân và hệ thống sẽ điều chỉnh theo cài đặt khám tương tự cho các lần tiếp theo.</p><p><br></p><p><strong>Xử lý hình ảnh mượt (SIP)</strong>. Bộ lọc hình ảnh thích ứng này đã phát triển hơn nữa để giảm các đốm và tăng cường cải tiến đường viền, tạo ra hình ảnh rõ ràng hơn để giải thích dễ dàng hơn.</p><p><br></p><p><strong>Trình tối ưu hóa tự động</strong>. Hình ảnh có thể được điều chỉnh bằng một lần nhấn phím: Độ khuếch đại chế độ B, vị trí đường cơ sở và phạm vi vận tốc của dạng sóng Doppler đều được tối ưu hóa.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2020-11-27 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-03-14
887 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Máy cắt đốt điện | ALSATOM SU-140MPC | ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. | Italy | ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. | Italy | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | Italy | Nhóm 3 |  |  | 50000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>MÁY CẮT ĐỐT ĐIỆN </strong><br /> * Model : SU-140 MPC<br /> * Hãng sản xuất: Alsa - Ý<br /> * Nước sản xuất: Ý</span></span><br /> &nbsp;</p> | <p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong><em><u>Cấu hình chuẩn cung cấp:</u></em></strong><br /> - 01 Máy chính<br /> - 01 Tay đốt và cáp dài 2.5m<br /> - 01 Điện cực trung tính bằng thép không gỉ và cáp dài 2.5m<br /> - 01 Dây đai cho điện cực trung tính<br /> - 01 Bộ gồm 6 đầu đốt ( 02 đầu đốt hình dao, 01 đầu đốt hình kim dầy, 01 đầu đốt hình kim mỏng, 01 đầu đốt hình cầu 2.5mm,01 đầu đốt hình cầu 4mm )<br /> - 01 Bàn đạp đơn không thấm nước , chống sốc<br /> - Sách hướng dẫn sử dụng</span></span></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-12 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-12
888 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi đại tràng video CF-HQ190I | CF-HQ190I | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1680000000 | t | Ống | true | 2021-04-09 | 2021-07-09 | <p>Ống nội soi đại tràng video và phụ kiện kèm theo</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng do lỗi của nhà sản xuất</li><li>Lắp đặt, bảo trì, bàn giao và hướng dẫn sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-08 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-09
889 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2050 | 3020-P-2050 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 253500000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-09-30 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2050 (5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ, loại tiêu chuẩn, bộ khúc xạ)</span></p><p>Slit Lamp Symphony 40Z, 5 step, converging binos, Refraction Unit Set</p> | <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Bàn đặt máy</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Thị kính</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Que định thị</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Giấy lót cằm</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>Mô tả tính năng kỹ thuật: </p><p>1. Hệ thống quang học:</p><p>- Kiểu: Ống nhòm hai mắt hội tụ góc 8° kiểu Galelian</p><p>- Độ phóng đại: 3 bước: 10x, 16x, 25x hoặc 5 bước: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x bằng trống xoay. </p><p>- Thị kính: 12.5x</p><p>- Vùng quan sát: 5.5, 8.5, 14, 22, 34mm</p><p>- Điều chỉnh khoảng cách đồng tử: 49 – 77mm</p><p>- Khoảng cách tiêu cự vật kính: 107mm</p><p>- Góc hội tụ vật kính: 13°</p><p>2. &nbsp;Hệ thống chiếu sáng khe và chân đế:</p><p>- Độ rộng khe: 0-14mm</p><p>- Độ dài khe: 14mm</p><p>- Kích thước mở: 0.2, 1mm2, 2, 3, 5, 9, 14mm</p><p>- Bộ lọc: Trong suốt, khử đỏ, mật độ trung tính, khuếch tán, xanh, IR, hấp thụ nhiệt.</p><p>- Xoay khe: ±360° liên tục, điểm dừng tại 0° và 180°</p><p>- Dịch chuyển chân đế: tới lui 25mm, lên xuống 107mm, trái phải 110mm</p><p>- Tinh chỉnh dịch chuyển ngang: 12mm</p><p>- Kích thước mặt bàn: 405 x 500mm</p><p>- Đèn định thị: LED</p><p>- Đèn chiếu sáng: LED/Halogen 6V 20W</p><p>3. Hệ thống Camera: 1600 x 1200 Camera, phần mềm Kapture</p><p>4. Kích thước, trọng lượng:</p><p>- Đèn khe: 25Kg, 90 x 58 x 45cm</p><p>- Nguồn điện: 110 – 240V ±10%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01
890 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | MÁY H ́P TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC 605 LÍT, TÍCH HỢP NỒI HƠI | AS 6612 | SMS Sp. z o.o. | Ba Lan | SMS Sp. z o.o. | Ba Lan | ["2021"] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 3885000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-04 | 2021-12-31 | <p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Model: AS 6612</strong></p><ul><li><em style="background-color: transparent;">Hãng sản xuất: SMS</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Xuất xứ : Ba Lan</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Máy mới 100%, sản xuất năm 2021</em></li></ul><p><br></p> | <p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><em>Cấu hình 1 bộ bao gồm:</em></strong></p><ol><li><em style="background-color: transparent;">Máy chính: 01 cái</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Bộ tạo hơi tích hợp: 01 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Bơm <em style="background-color: transparent;">hút chân không tích hợp: 01 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Máy in <em style="background-color: transparent;">tích hợp: 01 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Xe nạp<em style="background-color: transparent;"> dỡ hàng tiêu chuẩn: 02 cái.</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Khung<em style="background-color: transparent;"> để giá trong buồng hấp: 01 bộ.</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Giá <em style="background-color: transparent;">để đồ trong buồng hấp: 10 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Test<em style="background-color: transparent;"> chỉ thị nhiệt Class 4: 01 hộp.</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Test<em style="background-color: transparent;"> Bowie-Dick (kiểm tra độ điền đầy hơi): 10 gói</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Hướn<em style="background-color: transparent;">g dẫn sử dụng tiếng Anh, Việt :01 bộ</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Hướn<em style="background-color: transparent;">g dẫn dịch vụ kỹ thuật tiếng Anh , Việt: 01 bộ</em></li></ol><p><br></p> |  | <ul><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Là máy tiệt trùng hơi nước được thiết kế để tiệt trùng dụng cụ y tế, đồ vải, vật liệu cao su.</span></li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Dung tích m<span style="background-color: transparent;">áy tiệt trùng: 605 </span>lít.</li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Công suất điện<span style="background-color: transparent;"> tiêu thụ: 38,5</span> kW</li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Trọng lượng: 930<span style="background-color: transparent;">k</span>g.</li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Kích thước (cao x<span style="background-color: transparent;"> rộng x sâu) mm: 1900x1170x1525</span>mm.</li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Hai cửa – cửa nằm đối<span style="background-color: transparent;"> diện nhau ở 2 đầu buồng tiệt trùng hoặc một cửa - cửa nằm ở một bên của buồng,</span></li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Cung cấp hơi từ bộ t<span style="background-color: transparent;">ạo hơi bên ngoài hoặc tích hợp (Tùy chọn),</span></li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Buồng khử trùng, vo<span style="background-color: transparent;">̉ buồng, (các) cửa và bộ tạo hơi được làm bằng thép không gỉ AISI 316</span>L,</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2021-06-04 | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2021-06-04
891 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | đèn mổ treo trần 2 nhánh | evo_LIGHT 600 | Evonos GmbH & Co. KG | Đức | Evonos GmbH & Co. KG | Đức | ["2021","2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Hệ thống | false | 2021-05-06 | 2022-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>ĐÈN MỔ TREO TRẦN 02 NHÁNH</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: red;"><em>(CÔNG NGHỆ FRESNEL – ĐA MÀU SẮC)</em></strong></p><p class="ql-align-justify">Model: evo_LIGHT 600</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: Evonos</p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify"><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Cánh tay đèn: 02 chiếc </p><p>-&nbsp;&nbsp;Đầu đèn 130.000 Lux: 02 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;Trục đèn: 01 chiếc </p><p>-&nbsp;&nbsp;Ốp trần: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tay nắm tiệt trùng: 02 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;Sách HDSD: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify"><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Cánh tay đèn: 03 chiếc </p><p>-&nbsp;&nbsp;Đầu đèn 130.000 Lux: 02 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;Trục đèn: 01 chiếc </p><p>-&nbsp;&nbsp;Ốp trần: 01 chiếc</p><p>camera + Hàn hình 21 inch </p><p>-&nbsp;&nbsp;Tay nắm tiệt trùng: 02 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;Sách HDSD: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Khối lượng đầu đèn (kg): 15</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Kích thước Ø (mm): 585</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ bóng đèn (giờ): &gt;50.000</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Góc xoay: 360<sup>O</sup></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Lớp bảo vệ IP: 42</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Công suất (W): 42</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Độ sáng trong khoảng cách 1m (klux): 130</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Chỉnh độ sáng (klux): 40 - 130</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Đường kính trường sáng ở 1m (mm): 150 - 250</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh trường sáng: Có</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Chỉ số tạo màu (ra): 96</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Chỉ số tạo màu đỏ (r9): 96</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Độ sâu trường sáng L1+L2 (mm) 20%: 1000</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Tăng nhiệt độ ở đầu đèn: &lt;1<sup>O</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu (kelvin): 3500-5500</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Chứng chỉ: CE</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> |  | Tay nắm tiệt trùng |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2021-05-06 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2021-05-06
892 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 22 thông số | Swelab Alfa Plus Cap | Boule Medical AB | Thụy Điển | Boule Medical AB | Thụy Điển |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-20 | 2021-04-30 | <p>Máy phân tích huyết học Swelab Alfa Plus Cap là máy phân tích huyết học 22 thông số tự động 3 thành phần bạch cầu của hàng Boule Medical AB.Là thiết bị dùng để phân tích các thành phần trong máu người.</p><p>Máy phân tích huyết học Swelab Alfa Plus Cap có tính năng lấy máu qua ống vi mao dẫn.Dựa trên chích ngón tay để lấy máu từ bệnh nhân, tính năng độc đáo này biến Swelab là máy đếm tế bào máu nhanh nhất thế giới hiện nay.</p><p>Swelab Alfa Plus Cap: Có thể lấy máu từ ống chân không nhằm làm giảm tối thiểu rủi ro từ mẫu máu bị nhiễm bệnh.</p> | <p>1. Máy chính: 01 chiếc</p> <p>2. Hóa chất chạy thử:&nbsp;</p> <p>- Alfa Diluent: 01 bình</p> <p>- Alfa Lyse: 01 bình</p> <p>3. Máy in: 01 chiếc</p> <p>4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ&nbsp;</p> |  | <p>1.&nbsp;Phương pháp đo: Trở kháng (đối với thông số MCV, MPV, RBC, WBC và PLT) và đo quang (đối với HGB)<br /> 2. Các thông số: 22 thông số bao gồm: RBC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH, MCHC, WBC, RDW%, RDW, PCT, PDW%, PDW, P-LCR, P-LCC, LYM, MID, GRAN, LYM%, MID%, GRAN%<br /> 3.&nbsp;Thể tích hút mẫu (từ ống mở): ≤ 110 μl.</p> <p>4. Thể tích hút mẫu của bộ phận tự đục ống hút máu chân không và hút lên: ≤250 μl</p> <p>5.Tốc độ xét nghiệm (từ ống mở): ≥ 60 mẫu/h</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-20 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-04-22
893 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp AND UA-1020 | UA-1020 | A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd | Trung Quốc | A&D Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 1250000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2022-12-31 | <ul><li>Cột báo mức huyết áp theo tiêu chuẩn WHO ( xanh – vàng – đỏ )</li><li>Báo nhịp tim bất thường ( IHB )</li><li>Phương pháp đo mô tơ tuyến tính</li><li>Bộ nhớ lưu 90 kết quả đo + trung bình tất cả các lần đo, trung bình các lần đo buổi sáng – buổi chiều và cả ngày.</li><li>Van xả áp suất tự động.</li><li>Hiển thị huyết áp tối đa, tối thiểu và nhịp tim cùng lúc.</li><li>Chế độ Tricheck</li><li>Chế độ MyPressure</li><li>Báo đeo sai bao đo</li><li>Báo cử động trong khi đo</li><li>Hiển thị ngày, giờ</li><li>Cảnh báo khi pin yếu</li><li>Tự tắt nguồn khoảng 60s.</li><li>Nhạy, chạy êm</li></ul> |  |  | <ul> <li>Phương pháp đo: Mô tơ tuyến tính kích hoạt điều khiển van xả tăng độ chính xác với công nghệ&nbsp;<b>3A</b></li> <li>Giới hạn đo: <ul> <li>Huyết áp: 0 tới 299 mm Hg</li> <li>Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút.</li> </ul> </li> <li>Độ chính xác: <ul> <li>Huyết áp: ±3 mm Hg</li> <li>Nhịp tim: ±5%.</li> </ul> </li> <li>Tự động bơm và xả khí.</li> <li>Pin: 4 pin 1,5V loại AA.</li> <li>Cáp nguồn AC</li> <li>Trọng lượng: 285g</li> <li>Chứng nhận tiêu chuẩn Châu Âu: CE 0366</li> <li>Phụ kiện kèm theo: <ul> <li>Túi đựng.</li> <li>Hướng dẫn sử dụng</li> <li>Pin</li> </ul> </li> </ul> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-05 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2021-06-23
894 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở không xâm nhập trẻ sơ sinh | Máy thở không xâm lấn | Infant Flow SiPAP | CareFusion/Vyaire | Mỹ | CareFusion/Vyaire | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 550000000 | t | Cái | true | 2021-05-26 | 2021-12-31 | <p>Máy thở</p><p>Model: Infant Flow SiPAP</p><p>Hãng sản xuất: CareFusion/Vyaire</p><p>Xuất xứ: Mỹ</p><p>Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485</p> | <ul><li>Máy chính kèm xe đẩy: 01 máy</li><li>Bình làm ấm/ẩm khí thở: 01 bộ</li><li>Phin lọc khuẩn: 01 bộ</li><li>Đai giữ ống thở (head gear) các cỡ S, M, L: 01 bộ</li><li>Mặt nạ mũi (prong nasal) các cỡ S, M, L: 01 bộ</li><li>Mặt nạ (mask) các cỡ S, M, L: 01 bộ</li><li>Bộ tạo dòng biến đổi dùng 1 lần: 01 bộ</li><li>Bộ dây thở dùng 1 lần: 01 bộ</li><li>Cảm biến trigger bụng: 01 bộ</li></ul> |  | <p>- Là máy thở không xâm nhập cho sơ sinh có các tính năng cài đặt, theo dõi và báo động.</p><p>- Sử dụng bộ tạo dòng biến đổi (variable-flow generator) giúp giảm công thở và duy trì áp lực CPAP ổn định tại mặt nạ hoặc gọng mũi.</p><p>- Có các chế độ thở:</p><ul><li>nCPAP</li><li>nCPAP với chức năng nhận biết ngưng thở</li><li>Biphasic: chế độ hoạt động theo hai mức áp lực, mức cao và mức thấp</li><li>Biphasic với chức năng nhận biết ngưng thở</li><li>Biphasic tr: chế độ thở hai mức áp lực, kích hoạt nhịp thở dựa vào bệnh nhân (patient trigger).</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-05-26 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-05-26
895 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần | DT-400S | Daiwha Corp. Ltd. | Hàn Quốc | Daiwha Corp. Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 230000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-16 | 2021-12-31 | <p>Dao mổ điện cao tần&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;+ Model:<em>&nbsp;</em>DT-400S</p><p>&nbsp;+ Hãng sản xuất: Daiwha Corp. Ltd.</p><p>&nbsp;+ Xuất xứ:&nbsp;Hàn Quốc</p> | <ul><li>Máy chính: 01 cái</li><li>Tay dao đơn cực dùng nhiều lần: 01 cái</li><li>Tay dao đơn cực dùng 1 lần: 05 cái</li><li>Bàn đạp chân đôi: 01 cái</li><li>Bàn đạp chân đơn: 01 cái</li><li>Tấm điện cực trung tính dùng 1 lần: 05 tấm</li><li>Cáp cho điện cực trung tính: 01 cái</li><li><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Cáp kẹp lưỡng cực có thể tái dùng nhiều lần: 01 cái</span></li><li>HDSD: 01 bộ</li></ul> |  | <p>1. Tính năng và thông số kỹ thuật:</p><p>- Tần số chính 380, 480 KHz +- 10%</p><p>- Tỉ suất cạnh tranh&nbsp;33KHz +- 10%</p><p>- H.F.L.C: Dưới 150 mA</p><p>- L.F.L.C: Bệnh nhân tiếp đất: Dưới 0,01 mA/Khung xe tiếp đất: Dưới 0,1 mA</p><p>- Nguồn điện:110 / 220V (+- 10%), 50/60 Hz</p><p>- Kích thước :[H X W X D] mm: 147X330X417 mm</p><p>-Trọng lượng: 16kg</p><p>- Các chế độ hoạt động:&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;+ Bốn chế độ cắt đơn cực</p><p>&nbsp;&nbsp;+ Ba chế độ đông tụ đơn cực</p><p>&nbsp;&nbsp;+ Một chế độ cắt lưỡng cực</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Hai chế độ đông tụ lưỡng cực</p><p class="ql-align-justify"><em>*Chế độ cắt đơn cực</em>:</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pure : Năng lượng đầu ra: 400W, Công suất 500 Ohms</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Blend 1: Năng lượng đầu ra: 320W, Công suất 300 Ohms</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Blend 2: Năng lượng đầu ra: 240 W, Công suất 300 Ohms</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Blend 3: Năng lượng đầu ra: 160W, Công suất 300 Ohms</p><p class="ql-align-justify"><em>*Chế độ đông tụ đơn cực:&nbsp;</em></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Forced:&nbsp;Năng lượng đầu ra: 120W, Công suất 500 Ohms</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Soft : Năng lượng đầu ra: 120W, Công suất 500 Ohms</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spray:&nbsp;Năng lượng đầu ra: 120W, Công suất 300 Ohms</p><p class="ql-align-justify"><em>*Chế độ cắt lưỡng cực:</em></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Standard : Năng lượng đầu ra: 100W, Công suất 100 Ohms</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Soft:&nbsp;Năng lượng đầu ra: 80W, Công suất 100 Ohms</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cut:&nbsp;Năng lượng đầu ra: 100W, Công suất 200 Ohms</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | 2021-06-16 | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | 2021-06-16
896 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Cân | Cân điện tử UC-502 | UC-502 | Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd | Trung Quốc | A&D Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 650000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2022-12-31 | <p>Chất liệu nhựa và kính cường lực</p><p>Được sản xuất theo công nghệ cảm biến siêu nhạy</p><p>Kết quả hiển thị rõ ràng với màn hình LED</p><p>Tiết kiệm pin tối đa với chế độ tự động tắt khi không sử dụng</p><p>Được kiểm định và chứng nhận chất lượng</p> | [8 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-05 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2021-06-23
897 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Ghế Khám Mắt - Appa Ophthalmic Refraction Unit | AARU 2000-Elegant | Appasamy Associates Private Limited | Ấn Độ | Appasamy Associates Private Limited | Ấn Độ |  | Công Ty TNHH TATAVN |  | Nhóm 6 |  |  | 120000000 | t | Cái | false | 2021-05-06 | 2021-12-31 | <p>Appa Ophthalmic Refraction Unit là bộ ghế khám mắt</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH TATAVN | 2021-05-06 | Công Ty TNHH TATAVN | 2021-05-06
898 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy xông thuốc bộ phận có hệ thống theo dõi nhiệt độ da cơ thể | XT-1 | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 170000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-26 | 2021-12-31 | <p>Ứng dụng:</p><p> Máy xông thuốc y học cổ truyền (còn được gọi là Máy xông thuốc bộ phận) được thiết kế và sản xuất nhằm mục đích xông thuốc ở dạng hơi để điều trị/trị liệu một số bộ phận nhất định trên cơ thể con người, chủ yếu là các bệnh về cơ và khớp xương. Đâ là một thiết bị thiết yếu trong các Bệnh viện; Phòng khám và điều trị y học cổ truyền, Cơ sở y tế phường, xã…</p> | <p>- Máy chính, di chuyển trên 4 bánh xe xoay có phanh hãm: 1 máy<br /> - Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo:<br /> &nbsp; + Bộ xông thuốc gắn liền với máy chính (đầu xông và tay đỡ): 1 bộ<br /> &nbsp; + Ca có chia mức nước: 1 cái<br /> &nbsp; + Phễu: 1 cái<br /> &nbsp; + Túi vải đựng thuốc: 1 cái<br /> &nbsp; + Xô dựng chất thải lỏng: 1 cái<br /> &nbsp; + Ống dẫn chất thải lỏng: 1 cái<br /> &nbsp; + Dây điện nguồn, 1 pha: 5 mét<br /> &nbsp; + Dây nối đất: 2 m<br /> &nbsp; + Bột sô đa (500g/túi): 1 túi<br /> &nbsp; + Bàn chải: 2 cái<br /> &nbsp; + Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (Tiếng Anh và tiếng Việt): 1 quyển<br /> &nbsp; + Hướng dẫn vận hành nhanh (dán trên máy): 1 tờ</p> |  | <p>- Điều khiển bằng bộ vi xử lý. Điều khiển thông qua các phím chức năng trên bảng điều khiển đặt trên máy chính.<br /> - Hiển thị kỹ thuật số các thông số cài đặt, thông số điều trị, cảnh báo trên màn hình LCD.<br /> - Gia nhiệt bằng điện để tạo hơi thuốc xông cho từng bộ phận cơ thể.<br /> - Các thông số cài đặt: Cài đặt sẵn tới 6 mức công suất gia nhiệt, nhiệt độ gia nhiệt sơ bộ và thời gian điều trị.<br /> - Dải điều chỉnh cài đặt thời gian điều trị: từ 0 phút đến 99 phút. Thời gian điều trị được đếm ngược trong quá trình điều trị.<br /> - Có chức năng tạm dừng điều trị. Khi kích hoạt, máy tạm dừng phun thuốc và đồng hồ đếm ngược ngừng lại.<br /> - Có chức năng thông báo bằng âm thanh và hiển thị trạng thái trên màn hình LCD khi kết thúc một chu trình trị liệu.<br /> - Chế độ xông thuốc: liên tục với áp lực duy trì ở mức khoảng 0,04 MPa.<br /> - Quá trình gia nhiệt gồm 2 giai đoạn: gia nhiệt sơ bộ và gia nhiệt điều trị để phù hợp với các loại thuốc khác nhau:<br /> &nbsp; + Quá trình gia nhiệt sơ bộ: Có 6 mức điều chỉnh công suất từ 600W đến 1500W với dải điều chỉnh nhiệt độ gia nhiệt sơ bộ có thể cài đặt từ 700C đến 900C, bước điều chỉnh 10C, phù hợp với việc trị liệu bằng các loại thuốc cổ truyền khác nhau.<br /> &nbsp; + Khi nhiệt độ gia nhiệt sơ bộ đạt tới mức cài đặt, máy chuyển sang giai đoạn gia nhiệt điều trị. Quá trình gia nhiệt sẽ tiếp tục để đạt mức nhiệt độ điều trị cài đặt.<br /> - Trang bị bộ cảm biến hồng ngoại chuyên dụng theo dõi nhiệt độ da người bệnh.<br /> &nbsp; + Nguyên lý: Đo nhiệt độ dựa trên phát xạ tia hồng ngoại từ bề mặt da bệnh nhân.<br /> &nbsp; + Phương pháp đo: Không tiếp xúc.<br /> &nbsp; + Dải nhiệt độ làm việc: Từ 250C đến 500C.<br /> &nbsp; + Độ chính xác đo: ± 0,50C trong phạm vi đo từ 00C đến 500C.<br /> - Nhiệt độ, độ ẩm môi trường: Nhiệt độ: 50C ~ 450C, Độ ẩm: 90% (tối đa); Phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa của Việt Nam.<br /> - Thiết kế thân thiện, thuận tiện và đảm bảo an toàn cho người sử dụng và bệnh nhân.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05
899 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp AND UA-767JP | UA-767JP | Kensei Kogyo Co., Ltd | Nhật Bản | A&D Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 1550000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2022-12-31 | <ul><li>Cảnh báo nhịp tim bất thường (IHB).</li><li>Thể hiện tần suất nhịp tim bất thường.</li><li>Cảnh báo đeo bao đo không chính xác.</li><li>Cảnh báo cử động trong lúc đo.</li><li>Cột báo mức huyết áp theo tiêu chuẩn WHO.</li><li>Chức năng lấy kết quả trung bình các lần đo.</li><li class="ql-align-justify">4 bộ nhớ riêng biệt và tính chỉ số huyết áp trung bình các lần đo.</li></ul> | [8 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-05 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2021-06-23
900 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi siêu âm | Hệ thống nội soi siêu âm khí phế quản | EU-ME2 | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 9877000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-09 | 2021-07-09 | <p>Hệ thống nội soi siêu âm khí phế quản bao gồm máy chính và các dụng cụ sau:</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh: CV-190</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Nguồn sáng xenon 300W:&nbsp;CLV-190</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh nội soi siêu âm: EU-ME2</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Ống soi khí phế quản: BF-H190</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Ống nội soi siêu âm khí phế quản: BF-UC180F</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Bộ điều khiển đầu dò siêu âm</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Dây cáp siêu âm</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Đầu dò siêu âm mỏng dùng trong khí phế quản</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Màn hình LCD y tế chuyên dụng ≥ 24 inch</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: MB-155</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Máy hút dịch:</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Xe đẩy chuyên dụng cho hệ thống nội soi</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Hệ thống máy vi tính + máy in phun màu + Phần mềm in trả kết quả&nbsp;</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng cho các sản phẩm bị lỗi bởi nhà sản xuất</li><li>Không áp dụng bảo hành cho dụng cụ tiêu hao và sản phẩm bị lỗi do người sử dụng</li><li>Lắp đặt, bàn giao, HDSD, bảo trì</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-21 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-09
901 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | MÁY H ́P TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC 459 LÍT, TÍCH HỢP NỒI HƠI | AS 669 | SMS Sp. z o.o. | Ba Lan | SMS Sp. z o.o. | Ba Lan | ["2021"] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 3526500000 | t | Chiếc | true | 2021-06-04 | 2021-12-31 | <p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Model: AS 669</strong></p><ul><li><em style="background-color: transparent;">Hãng sản xuất: SMS</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Xuất xứ : Ba Lan</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Máy mới 100%, sản xuất năm 2021</em></li></ul><p><br></p> | <p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><em>Cấu hình 1 bộ bao gồm:</em></strong></p><ol><li><em style="background-color: transparent;">Máy chính: 01 cái</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Bộ tạo hơi tích hợp: 01 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Máy <em style="background-color: transparent;">in tích hợp: 01 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Bơm<em style="background-color: transparent;"> hút chân không tích hợp: 01 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Xe nạp<em style="background-color: transparent;"> dỡ hàng tiêu chuẩn: 02 cái.</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Khung<em style="background-color: transparent;"> để giá trong buồng hấp: 01 bộ.</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Giá <em style="background-color: transparent;">để đồ trong buồng hấp: 10 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Test<em style="background-color: transparent;"> chỉ thị nhiệt Class 4: 01 hộp.</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Test<em style="background-color: transparent;"> Bowie-Dick (kiểm tra độ điền đầy hơi): 10 gói</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Hướn<em style="background-color: transparent;">g dẫn sử dụng tiếng Anh, Việt :01 bộ</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Hướn<em style="background-color: transparent;">g dẫn dịch vụ kỹ thuật tiếng Anh , Việt: 01 bộ</em></li></ol><p><br></p> |  | <ul><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Là máy tiệt trùng hơi nước được thiết kế để tiệt trùng dụng cụ y tế, đồ vải, vật liệu cao su.</span></li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Dung tích m<span style="background-color: transparent;">áy tiệt trùng: 459 </span>lít.</li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Công suất điện<span style="background-color: transparent;"> tiêu thụ: 38,5</span> kW</li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Trọng lượng: 840<span style="background-color: transparent;">k</span>g.</li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Kích thước (cao x<span style="background-color: transparent;"> rộng x sâu) mm: 1900x1170x1225</span>mm.</li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Hai cửa – cửa nằm đối<span style="background-color: transparent;"> diện nhau ở 2 đầu buồng tiệt trùng hoặc một cửa - cửa nằm ở một bên của buồng,</span></li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Cung cấp hơi từ bộ t<span style="background-color: transparent;">ạo hơi bên ngoài hoặc tích hợp (Tùy chọn),</span></li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Buồng khử trùng, vo<span style="background-color: transparent;">̉ buồng, (các) cửa và bộ tạo hơi được làm bằng thép không gỉ AISI 316</span>L,</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2021-06-04 | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2021-06-04
902 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi đại tràng đường kính nhỏ | PCF-H190I | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An |  | Nhóm 3 |  |  | 1693000000 | t | Ống | true | 2021-04-09 | 2021-07-09 | <p><strong style="color: black;">&nbsp;<u>Ống nội soi đại tràng đường kính nhỏ</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Trường nhìn: 170°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hướng quan sát: 0° (hướng nhìn thẳng)</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ sâu của trường nhìn: Trung bình: 2-100 mm </span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: 11.7 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của thân ống soi: 11.5 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính kênh dụng cụ: 3.2 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: 3.0 mm từ đầu cuối ống soi</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ uốn cong của đầu ống soi:</span></p><p>+ Hướng lên: 180°</p><p>+ Hướng xuống: 180°</p><p>+ Hướng phải: 160°</p><p>+ Hướng trái: 160°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài làm việc: I: 1330 mm </span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài tổng: I: 1655 mm </span></p> | <p><strong style="color: black;">&nbsp;<u>Ống nội soi đại tràng đường kính nhỏ</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Trường nhìn: 170°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hướng quan sát: 0° (hướng nhìn thẳng)</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ sâu của trường nhìn: Trung bình: 2-100 mm </span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: 11.7 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của thân ống soi: 11.5 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính kênh dụng cụ: 3.2 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: 3.0 mm từ đầu cuối ống soi</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ uốn cong của đầu ống soi:</span></p><p>+ Hướng lên: 180°</p><p>+ Hướng xuống: 180°</p><p>+ Hướng phải: 160°</p><p>+ Hướng trái: 160°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài làm việc: I: 1330 mm </span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài tổng: I: 1655 mm </span></p><p><br></p> |  | <p><strong style="color: black;">&nbsp;<u>Ống nội soi đại tràng đường kính nhỏ</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Trường nhìn: 170°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hướng quan sát: 0° (hướng nhìn thẳng)</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ sâu của trường nhìn: Trung bình: 2-100 mm </span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: 11.7 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của thân ống soi: 11.5 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính kênh dụng cụ: 3.2 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: 3.0 mm từ đầu cuối ống soi</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ uốn cong của đầu ống soi:</span></p><p>+ Hướng lên: 180°</p><p>+ Hướng xuống: 180°</p><p>+ Hướng phải: 160°</p><p>+ Hướng trái: 160°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài làm việc: I: 1330 mm </span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài tổng: I: 1655 mm </span></p><p><br></p> | <ul><li>Bảo hành 12 tháng do lỗi của nhà sản xuất</li><li>Lắp đặt, bảo trì, bàn giao và HDSD</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-23 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-09
903 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU 3D/4D | HERA W9 | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH |  | Nhóm 4 |  |  | 3950000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</p> | <ul> <li>Máy chính</li> <li>Màn hình hiển thị</li> <li>Màn hình cảm ứng</li> <li>Đầu dò 2D Convex</li> <li>Đầu dò 3D/4D Convex</li> <li>Đầu dò 2D Transvaginal</li> <li>Chương trình siêu âm 2D, 3D, 4D</li> <li>Chương trình Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung</li> </ul> | <ol> <li>Đầu dò 2D Linear: 200.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Linear: 350.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát khôi u buồng trứng (IOTA): 110.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm khối 4D siêu phân giải (HDVI): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Dioppler vi mạch (MV Flow): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương Trình doppler màu 3D (Lumi Flow): 180.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tinh thể (CrytalVue): 280.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Máy chính và màn hình LED 23 inch</li> <li>Giao diện sử dụng màn hình cảm ứng 13.3 inch.</li> <li>Hệ thống xe đẩy đồng bộ</li> <li><strong>04 cửa nối đầu dò.</strong></li> <li><strong>Đầu dò khối 3D Convex&nbsp;</strong></li> <li><strong>Đầu dò 2D Convex&nbsp;</strong></li> <li><strong>Đầu dò 2D Linear</strong></li> <li><strong>Đầu dò 2D Transvaginal</strong></li> <li>hương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh phân giải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng HDD 1TB</li> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-11-02 | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2021-03-29
904 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | Hệ thống XQ kỹ thuật số 1 tấm cảm biến DR | Q-rad | Rayco (Shanghai) Medical Products Company Limited | Trung Quốc | Carestream Health, Inc. | Mỹ | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2200000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-23 | 2022-07-30 | <p>Hệ thống chụp XQ đa năng kỹ thuật số sử dụng tấm cảm biến DR</p> | <p>Hệ thống bao gồm:</p><ul><li>01 Máy phát tia</li><li>01 Bóng chụp</li><li>01 Bàn chụp tổng hợp</li><li>01 Giá chụp phổi</li><li>01 Giá đỡ bóng ray sàn</li><li>01 Tấm cảm biến DR</li><li>01 máy tính điều khiển</li></ul> |  | <ol><li>Máy phát tia: Sử dụng điện 3 pha công suất 40 kV, 500mA</li><li>Tấm cảm biến DR kích thước 35x43</li></ol> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-06-23 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-06-23
905 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy ghi điện tim | MAC 600 | GE Healthcare | Ấn Độ | GE Healthcare | Ấn Độ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 52500000 | t | Chiếc | true | 2020-10-28 | 2021-10-28 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="292"> <tbody> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="292">Thu nhận tín hiệu điện tim 12 đạo trình</td> </tr> <tr height="85"> <td align="left" height="85" width="292">Chế độ phân tích loạn nhịp: theo dõi điện tim liên tục để phát hiện các triệu chứng loạn nhịp với các bản ghi sự kiện được lựa chọn bởi người sử dụng</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="292">Tần số phân tích ECG: 500 mẫu/ giây&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="292">Thời gian khởi&nbsp; động: 7 giây</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="292">Màn hình: TFT LCD 4 inch&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="292">Hỗ trợ: 16 ngôn ngữ</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="292">Độ phân giải: 480 x 272 pixel&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="292"> <tbody> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="292">Thân máy chính với màn hình màu: 01 cái</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="292">Máy in 3 kênh tích hợp trên máy chính: 01 cái</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="292">Bộ cáp đo điện tim 10 dây điện cực: 01 bộ</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="292">Bộ điện cực tứ chí (4 cái): 01 bộ</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="292">Bộ điện cực trước tim<font> </font><font>(6 cái): 01 bộ</font></td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="292">&nbsp;Ăcquy: 01 bộ</td> </tr> <tr height="21"> <td align="left" height="21" width="292">Tập giấy ghi điện tim: 01 bộ</td> </tr> <tr height="42"> <td height="42">Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng anh &amp; tiếng việt: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2020-10-28 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2020-11-11
906 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2084 | 3020-P-2084 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 276500000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-09-30 | <p><strong>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2084 (5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ, bóng LED, hệ thống phẳng, bao gồm bộ nguồn và cáp)</strong></p><p><strong><span class="ql-cursor">﻿</span>Slit Lamp Symphony 40Z, 5 step, converging binos,&nbsp;LED, unit plate system (including Power supply box and all cables)</strong></p> | <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Bàn đặt máy</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Thị kính</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Que định thị</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Giấy lót cằm</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>Mô tả tính năng kỹ thuật: </p><p>1. Hệ thống quang học:</p><p>- Kiểu: Ống nhòm hai mắt hội tụ góc 8° kiểu Galelian</p><p>- Độ phóng đại: 3 bước: 10x, 16x, 25x hoặc 5 bước: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x bằng trống xoay. </p><p>- Thị kính: 12.5x</p><p>- Vùng quan sát: 5.5, 8.5, 14, 22, 34mm</p><p>- Điều chỉnh khoảng cách đồng tử: 49 – 77mm</p><p>- Khoảng cách tiêu cự vật kính: 107mm</p><p>- Góc hội tụ vật kính: 13°</p><p>2. &nbsp;Hệ thống chiếu sáng khe và chân đế:</p><p>- Độ rộng khe: 0-14mm</p><p>- Độ dài khe: 14mm</p><p>- Kích thước mở: 0.2, 1mm2, 2, 3, 5, 9, 14mm</p><p>- Bộ lọc: Trong suốt, khử đỏ, mật độ trung tính, khuếch tán, xanh, IR, hấp thụ nhiệt.</p><p>- Xoay khe: ±360° liên tục, điểm dừng tại 0° và 180°</p><p>- Dịch chuyển chân đế: tới lui 25mm, lên xuống 107mm, trái phải 110mm</p><p>- Tinh chỉnh dịch chuyển ngang: 12mm</p><p>- Kích thước mặt bàn: 405 x 500mm</p><p>- Đèn định thị: LED</p><p>- Đèn chiếu sáng: LED/Halogen 6V 20W</p><p>3. Hệ thống Camera: 1600 x 1200 Camera, phần mềm Kapture</p><p>4. Kích thước, trọng lượng:</p><p>- Đèn khe: 25Kg, 90 x 58 x 45cm</p><p>- Nguồn điện: 110 – 240V ±10%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01
907 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Kính hiển vi | Kính hiển vi 2 mắt | KÍNH HIỂN VI CAO CẤP HUỲNH QUANG CÓ BỘ KẾT NỐI CAMERA | Axio Imager.A2 | Carl Zeiss Microscopy GmbH | Đức | Carl Zeiss Microscopy GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm null |  |  | 2900000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-01 | 2021-12-31 | <p>- Kính hiển vi huỳnh quang Sử dụng hệ quang học hiệu chuẩn vô cực chống quang sai màu, hệ thống quang học được xử lý chống mốc</p> | <p>- Thân kính: 01 cái</p><p>- Mâm gắn vật kính loại 7 vị trí: 01 cái&nbsp;&nbsp;</p><p>- Bàn để mẫu cơ học: 01 cái</p><p>- Kẹp giữ lam: 01 cái</p><p>- Cụm đèn chiếu sáng LED: 01 bộ</p><p>- Bộ quản lý điều khiển ánh sáng giao diện cổng RS 232: 01 bộ</p><p>- Ống kính quan sát 30°/25: 01 cái</p><p>- Bộ tụ quang LD 0.8 H DIC: 01 bộ</p><p>- Thanh trượt phân cực cho ánh sáng Led truyền qua: 01 cái</p><p>- Phin lọc tối ưu độ tương phản: 01 cái</p><p>- Phin lọc cân bằng trắng: 01 cái</p><p>- Vật kính phẳng vô cực khử sắc sai“A-Plan” 5x/0.12: 01 cái</p><p>- Vật kính phẳng vô cực khử sắc sai“A-Plan” 10x/0.25: 01 cái</p><p>- Vật kính phẳng vô cực khử sắc sai “A-Plan” 40x/0.65: 01 cái</p><p>- Vật kính phẳng vô cực khử sắc sai “A-Plan” 63x/0.8: 01 cái</p><p>- Vật kính phẳng vô cực khử sắc sai “A-Plan” 100x/1.25 dùng dầu: 01 cái</p><p>- Thị kính PL 10x/23: 02 cái</p><p>- Bộ adapter cho camera: 01 bộ</p><p>camera 01 bộ</p><p>- Bộ máy tính, màn hình: 01 bộ</p><p>- Túi bảo vệ bẩn: 01 cái</p><p>- Diềm thị kính: 02 cái</p><p>- Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 quyển</p> |  | <p>- Thân kính:</p><p>+ Chỉnh thô: 2 mm/vòng xoay</p><p>+ Chỉnh tinh: 0,2 mm/vòng quay, độ phân giải 2 µm</p><p>+ Bàn cơ sa trượt: thiết kế 2 lớp trượt</p><p>+ Kích thước bàn sa trượt: 220 x 170 mm</p><p>+ Khoảng nâng giá đặt mẫu: 25 mm</p><p>+ Khoảng cách di chuyển theo 02 trục X-Y: 75x50 mm</p><p>+ Mâm gắn vật kính 7 vị trí, có khả năng xoay 360<sup>0</sup></p><p>+ Thay đổi khối module quang 6 vị trí trên tháp phản xạ.</p><p>+ Ống kính có bộ phận điều chỉnh khoảng cách đồng tử từ 55mm đến 75 mm</p><p>+ Thị kính 10 X, vi trường 23 mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-02-01 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-07-09
908 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | Hệ thống máy X quang kỹ thuật số | Triton | CORE LABS LLC. | Mỹ | CORE LABS LLC. | Mỹ |  | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 5000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p align="center"><strong>HỆ THỐNG MÁY X-QUANG KỸ THUẬT SỐ DR 02 TẤM NHẬN ẢNH</strong></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p>Model: Triton</p> <p>Hãng sản xuất: CoreLabs LLC</p> <p>Nước sản xuất: Mỹ</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA</p> | <p>Hệ thống máy chính bao gồm:</p> <ul> <li>Tủ điều khiển phát tia X quang cao tần 50 kW: 01 cái</li> <li>Bàn chụp bệnh nhân 04 hướng : 01 cái</li> <li>Hệ thống cột bóng gắn sàn: 01 bộ</li> <li>Giá chụp phổi đứng: 01 bộ</li> <li>Bóng phát tia X quang &nbsp;&nbsp;300 Khu : 01 cái</li> <li>Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ</li> <li>Cáp cao thế: 01 cặp</li> <li>Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số DR &nbsp;&nbsp;17 x 17 inch: 02 tấm</li> <li>Trạm xử lý hình ảnh bao gồm bộ máy tính, màn hình điều khiển cảm ứng&nbsp; 23 inch: 01 bộ</li> <li>Máy in phim khô kỹ thuật số: 01 bộ</li> <li>Hộp phim khô thử máy 8x10 inch: 01 hộp</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-11 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-12
909 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn sản phụ khoa | M2-JX | Medikal 2000 Tıbbi Cihazlar ve Ileri Teknoloji San.ve Tic.A.Ş. | Thổ Nhĩ Kỳ | Medikal 2000 Tıbbi Cihazlar ve Ileri Teknoloji San.ve Tic.A.Ş. | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 163000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-17 | 2022-05-17 | <p><strong>BÀN SẢN PHỤ KHOA</strong></p><p><strong>Model: M2-JX</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Medikal 2000</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Thổ Nhỹ Kỳ</strong></p> | <p>- Thân bàn chính: 01 cái</p><p>- Đệm tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>- Bàn đạp chân: 01 cái</p><p>- Khay đựng nước thải: 01 bộ</p><p>- Bánh xe: 04 cái</p><p>- Đỡ chân: 02 cái</p> |  | <p>- Điều chỉnh tựa lưng, chiều cao lên xuống, trendelenburg/ trendelenburg đảo ngược</p><p>- Bảng điều khiển từ xa</p><p>- Khung bàn được làm bằng kim loại sơn epoxy tĩnh điện và gốm nano</p><p>- Bề mặt nằm bằng giả da, có 2 tấm</p><p>- Khay đựng nước thải mạ Chrome-Nickel có thể gắn vào/tháo rời dễ dàng</p><p>- Các phụ kiện được tráng Chrome-niken chống ăn mòn</p><p>- Giá đỡ chân có thể điều chỉnh</p><p>- Phần đỡ chân có thể mở rộng, tháo rời</p><p>- Thanh treo khăn</p><p>- Cọc truyền dịch IV có thể điều chỉnh độ cao</p><p>- Lỗ treo các phụ kiện</p><p>- Cấp độ bảo vệ tối thiểu đạt tiêu chuẩn IPX4</p><p>- Pin dự phòng cho bàn hoạt động trong trường hợp mất điện</p><p>- Bàn được trang bị 1 động cơ colomn và 2 động cơ tuyến tính</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-17 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-17
910 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | Cáng thương đẩy | CA1-0400 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 6400000 | t | Bộ | true | 2021-03-23 | 2022-03-23 | <ul><li>Cáng được làm bằng inox</li><li>Phần cáng trên có thể sử dụng nhấc rời thành cáng khênh tay</li><li>Có bánh xe giúp cáng di chuyển nhẹ nhàng linh hoạt</li><li>Có 2 vị trí để cắm cọc truyền dịch</li><li>Lan can 2 bên thao tác đơn giản, nhẹ nhàng.</li><li>Khung nâng đầu có thể nâng hạ bởi cơ cấu tay bóp.</li></ul> | <p>+ Khung cáng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>+ Cáng khênh tay:&nbsp;01 cái</p><p>+ Khung chân:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 bộ</p><p>+ Giằng chân:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>+ Cọc truyền:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái<strong> </strong></p><p>+ Đệm mút:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>+ Bánh xe:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p> |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-03-23 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-04-22
911 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | MÁY TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC 334 LÍT, TÍCH HỢP NỒI HƠI | AS 666 | SMS Sp. z o.o. | Ba Lan | SMS Sp. z o.o. | Ba Lan | ["2021"] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long |  | Nhóm 3 |  |  | 2985000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-04 | 2021-12-31 | <p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Model: AS 666</strong></p><ul><li><em style="background-color: transparent;">Hãng sản xuất: SMS</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Xuất xứ : Ba Lan</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Máy mới 100%, sản xuất năm 2021</em></li></ul><p><br></p> | <p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><em>Cấu hình 1 bộ bao gồm:</em></strong></p><ol><li><em style="background-color: transparent;">Máy chính: 01 cái</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Bộ tạo hơi tích hợp: 01 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Máy <em style="background-color: transparent;">in tích hợp: 01 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Bơm<em style="background-color: transparent;"> hút chân không tích hợp: 01 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Xe nạp<em style="background-color: transparent;"> dỡ hàng tiêu chuẩn: 02 cái.</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Khung<em style="background-color: transparent;"> để giá trong buồng hấp: 01 bộ.</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Giá <em style="background-color: transparent;">để đồ trong buồng hấp: 10 cái</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Test<em style="background-color: transparent;"> chỉ thị nhiệt Class 4: 01 hộp.</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Test<em style="background-color: transparent;"> Bowie-Dick (kiểm tra độ điền đầy hơi): 10 gói</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Hướn<em style="background-color: transparent;">g dẫn sử dụng tiếng Anh, Việt :01 bộ</em></li></ol><p><br></p><ol><li>Hướn<em style="background-color: transparent;">g dẫn dịch vụ kỹ thuật tiếng Anh , Việt: 01 bộ</em></li></ol><p><br></p> |  | <ul><li class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent;">Là máy tiệt trùng hơi nước được thiết kế để tiệt trùng dụng cụ y tế, đồ vải, vật liệu cao su.</span></li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Dung tích m<span style="background-color: transparent;">áy tiệt trùng: 334 </span>lít.</li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Công suất điện<span style="background-color: transparent;"> tiêu thụ: 38,5</span> kW</li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Trọng lượng: 760<span style="background-color: transparent;">k</span>g.</li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Kích thước (cao x<span style="background-color: transparent;"> rộng x sâu) mm: 1900x1170x970</span>mm.</li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Hai cửa – cửa nằm đối<span style="background-color: transparent;"> diện nhau ở 2 đầu buồng tiệt trùng hoặc một cửa - cửa nằm ở một bên của buồng,</span></li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Cung cấp hơi từ bộ t<span style="background-color: transparent;">ạo hơi bên ngoài hoặc tích hợp (Tùy chọn),</span></li></ul><p><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Buồng khử trùng, vo<span style="background-color: transparent;">̉ buồng, (các) cửa và bộ tạo hơi được làm bằng thép không gỉ AISI 316</span>L,</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2021-06-04 | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2021-06-04
912 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ điện thủy lực | SSI-1000E | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | ["2020"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 188000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-06 | 2022-05-06 | <p><strong>BÀN MỔ ĐIỆN THỦY LỰC</strong></p><p><strong>Model: SSI-1000E</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: SUMIT</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Ấn Độ</strong></p> | <p><span style="color: black;">- Thân bàn chính: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Tấm đệm đỡ chân: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Tấm đỡ tay: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Khung che: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Tấm đỡ đầu gối: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Tấm đỡ bên: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Tấm đỡ vai: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Remote cầm tay: 01 cái</span></p> |  | <p><span style="color: black;">- Kiểu: Bàn mổ sử dụng động cơ điện thủy lực, gồm 5 phần</span></p><p><span style="color: black;">- Ứng dụng: Thiết kế phù hợp cho phẫu thuật vùng bụng, Tai mũi họng, lồng ngực, chấn thương chỉnh hình, khụ hoa và sản khoa, tiết liệu .....</span></p><p><span style="color: black;">- Vật liệu chân bàn: Bằng inox 304</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Sử dụng: Bảng điều khiển cầm tay để nâng hạ các vị trí.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Vị trí mổ cầu thận ~ 130mm: có</span></p><p><span style="color: black;">- Tấm đỡ chân: Dạng chân tách</span></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-06 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-06
913 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla | Hệ thống cộng hưởng từ và phụ kiện ( Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla công nghệ số hóa trực tiếp tại cuộn thu) | Prodiva 1.5T CS | Philips Medical Systems Nederland B.V. | Hà Lan | Philips Healthcare (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Philips Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 36000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2020-12-31 | <p><strong>Thông tin chung về thiết bị</strong></p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li><strong>Công nghệ dStream</strong> số hóa tín hiệu tại cuộn thu giúp tăng SNR lên tới 40% so với công nghệ số hóa tại khối từ</li> <li>Prodiva CS hỗ trợ lên đến <strong>24 kênh</strong> nhận tín hiệu RF độc lập</li> <li><strong>Công nghệ Breeze Workflow</strong> giúp rút ngắn thời gian đặt bệnh nhân lên tới 79% các cáp ngắn, coil nhẹ và linh hoạt không cần sử dụng cuộn chụp chuyên dụng, đầu kết nối nhỏ</li> <li><strong>Công nghệ thu hình song song dS SENSE</strong> với hệ số gia tốc lên tới 16 lần giúp giảm thời gian chụp cho tất cả các chỉ định lâm sàng.</li> <li>Sử dụng <strong>trí tuệ nhân tạo</strong> giúp đơn giản hóa, tự động hóa và giảm thao tác trong quá trình chụp</li> <li>Công nghệ giảm ồn ứng dụng được trên tất cả các chuỗi xung</li> <li>Nâng cao hiệu quả đầu tư với diện tích yêu cầu lắp phòng nhỏ với hệ thống nhẹ linh hoạt trong lắp đặt</li> <li><strong>Công nghệ Zero-Boil-Off</strong> không thất thoát Helli trong vận hành với tỉ lệ bay hơi 0 lít / giờ</li> <li>Công nghệ tiết kiệm năng lượng <strong>PowerSave</strong> giúp tiết kiệm điện năng lên tới 50%</li> </ul> <p>Tích hợp các phần mềm đáp ứng đầy đủ cho thăm khám từ đầu đến chân, ứng dụng cho thần kinh, toàn thân, cơ xương khớp, tim mạch, ung thư, nhi khoa, ….</p> | <p><strong>Cấu hình cơ bản</strong></p> <p>Cấu hình hệ thống gồm :</p> <p>- Khối từ (Magnet) tích hợp hệ thống chênh từ (Gradient) và bộ thu phát sóng RF: 01 HT</p> <p>- Bàn bệnh nhân: 01 cái</p> <p>- Các cuộn thu nhận: 01 bộ</p> <p>- Gói phần mềm đáp ứng đầy đủ cho lập kế hoạch, chụp, xử lý, xem và quản lý bệnh nhân cho các tổ chức Não, đầu/cổ và Cột sống, các Chi và Khớp, Toàn thân, Ung bướu, Tim, Mạch: 01 bộ</p> <p>- Phần mềm và ứng dụng nâng cao : 01 bộ</p> <p>- Trạm điều khiển, tái tạo và xử lý ảnh: 01 bộ</p> <p>- Trạm làm việc độc lập chuyên dụng với các gói phần mềm đi kèm: 01 bộ</p> <p>- Bộ làm lạnh cho khối từ : 01 bộ</p> <p>- Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p> <p>- Các phụ kiện phụ trợ: 01 bộ</p> |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li><strong>Công nghệ dStream</strong> số hóa tín hiệu tại cuộn thu giúp tăng SNR lên tới 40% so với công nghệ số hóa tại khối từ</li> <li>Prodiva CS hỗ trợ lên đến <strong>24 kênh</strong> nhận tín hiệu RF độc lập</li> <li><strong>Công nghệ Breeze Workflow</strong> giúp rút ngắn thời gian đặt bệnh nhân lên tới 79% các cáp ngắn, coil nhẹ và linh hoạt không cần sử dụng cuộn chụp chuyên dụng, đầu kết nối nhỏ</li> <li><strong>Công nghệ thu hình song song dS SENSE</strong> với hệ số gia tốc lên tới 16 lần giúp giảm thời gian chụp cho tất cả các chỉ định lâm sàng.</li> <li>Sử dụng <strong>trí tuệ nhân tạo</strong> giúp đơn giản hóa, tự động hóa và giảm thao tác trong quá trình chụp</li> <li>Công nghệ giảm ồn ứng dụng được trên tất cả các chuỗi xung</li> <li>Nâng cao hiệu quả đầu tư với diện tích yêu cầu lắp phòng nhỏ với hệ thống nhẹ linh hoạt trong lắp đặt</li> <li><strong>Công nghệ Zero-Boil-Off</strong> không thất thoát Helli trong vận hành với tỉ lệ bay hơi 0 lít / giờ</li> <li>Công nghệ tiết kiệm năng lượng <strong>PowerSave</strong> giúp tiết kiệm điện năng lên tới 50%</li> </ul> <p>Tích hợp các phần mềm đáp ứng đầy đủ cho thăm khám từ đầu đến chân, ứng dụng cho thần kinh, toàn thân, cơ xương khớp, tim mạch, ung thư, nhi khoa, ….</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Philips Việt Nam | 2020-11-04 | Công ty TNHH Philips Việt Nam | 2020-12-31
914 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy thận nhân tạo | Máy rửa màng (quả) lọc | Máy rửa quả lọc thận Renatron II | Renatron II | Cantel Medical Corporation | Mỹ | Medivators Inc | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 480000000 | t | Bộ | true | 2020-12-28 | 2021-12-31 | <p>Máy rửa quả lọc thận tự động hoàn toàn</p> | <p class="ql-align-justify"><strong><em>Hệ thống bao gồm các thiết bị sau:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tính kèm màn hình: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm Renalog RM: 01 phần mềm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in laser: 01 máy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhãn: 01 máy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy quét mã vạch: 01 máy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ kết nối các máy rửa quả lọc: 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy kiểm tra thể tích ngăn máu và rò rỉ ngăn dịch của quả lọc. Nếu không đạt, máy sẽ ngừng và báo động.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực nước cấp: 1.75 lít/phút ở áp lực 20-55 psi.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy Renatron II 100 có chế độ rửa tốc độ cao tới 6 lít/phút sau mỗi 3 phút và duy trì tốc độ cao ở khoảng 15-35 giây cho mỗi lượt.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ nước thải: 6 lít/phút</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-12-28 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-06-23
915 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI NIỆU KHOA 3D | IMAGE 1S | Karl Storz SE & Co. KG | Áo,Bỉ,Bulgaria,Croatia,Đảo Síp,Séc,Đan Mạch,Estonia,Phần Lan,Pháp,Đức,Hy Lạp,Hungary,Ireland,Italy,Nhật Bản,Latvia,Luxembourg,Malta,Hà Lan,Ba Lan,Bồ Đào Nha,Romania,Slovakia,Slovenia,Hàn Quốc,Tây Ban Nha,Thụy Điển,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2020"] | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hải Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 4195800000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-09 | 2021-04-30 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống xử lý hình ảnh nội soi 3D</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình chuyên dụng 3D, 32 inches</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng lạnh LED&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy bơm khí CO2 ổ bụng và phụ kiện</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy cắt đốt điện cao tần dùng trong nội soi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chuyên dụng cho lưu trữ hình ảnh tĩnh và video 4K, 2D/3D</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dụng cụ cầm tay dùng trong phẫu thuật nội soi Ngoại khoa (29 mục)</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống xử lý hình ảnh nội soi 3D</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình chuyên dụng 3D, 32 inches</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng lạnh LED&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy bơm khí CO2 ổ bụng và phụ kiện</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy cắt đốt điện cao tần dùng trong nội soi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chuyên dụng cho lưu trữ hình ảnh tĩnh và video 4K, 2D/3D</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dụng cụ cầm tay dùng trong phẫu thuật nội soi Ngoại khoa (29 mục)</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống xử lý hình ảnh nội soi 3D</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình chuyên dụng 3D, 32 inches</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng lạnh LED&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy bơm khí CO2 ổ bụng và phụ kiện</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy cắt đốt điện cao tần dùng trong nội soi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chuyên dụng cho lưu trữ hình ảnh tĩnh và video 4K, 2D/3D</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dụng cụ cầm tay dùng trong phẫu thuật nội soi Ngoại khoa (29 mục)</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hải Khoa | 2021-04-09 | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hải Khoa | 2021-04-09
916 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Hệ thống hồi sức trẻ ngạt sau sinh | CBW - 1100 | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 450000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-16 | 2022-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Thân giường chính kèm phụ kiện đồng bộ</strong> (cảm biến nhiệt độ da, bóng đèn điều trị vàng da, khay chụp X quang, tấm nệm và nôi trẻ sơ sinh, giá gắn các phụ kiện ...) </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Model: <strong>CBW-1100</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Hãng sản xuất: <strong>JW BIO Science</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Nước sản xuất: <strong>Hàn Quốc</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;<strong>Máy thở sơ sinh kèm phụ kiện đồng bộ</strong> (Bộ dây thở sơ sinh, Mask thở, phổi giả, Dây kết nối oxy, Dây điện nguồn, …) </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Model: <strong>Sirio S2/T</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Hãng sản xuất: <strong>Siare</strong> </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Nước sản xuất: <strong>Italy</strong> </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;<strong>Máy hút dịch trẻ sơ sinh</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Model: <strong>New Aspiret</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Hãng sản xuất: <strong>Cami</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;&nbsp;+ Nước sản xuất: Italy</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tài liệu sử dụng và bảo dưỡng: Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ</p><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước:</p><p class="ql-align-justify">+ Kích thước bên ngoài: 680 x 1770 x 1020mm (Rộng x Cao x Sâu)</p><p class="ql-align-justify">+ Bản điều khiển chính: 370 x 180mm (Dài x Rộng)</p><p class="ql-align-justify">+ Máng sưởi: 820 x 300 x 120mm (Sâu x Rộng x Cao)</p><p class="ql-align-justify">+ Đèn điều trị: 750 x 68 x 110mm (Sâu x Cao x Rộng)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: Khoảng 97 Kg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng 97 Kg: 680 x 560mm (Sâu x Rộng)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ da: Dải điều khiển: 35°C – 38°C, Độ phân giải: 0.3°C.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ không khí: Dải điều khiển: 20°C - 37°C, Độ phân giải: 0.1°C.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị nhiệt độ: Ký tự LED</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng cảnh báo: Lỗi nguồn, lỗi hệ thống, lỗi cảm biến, nhiệt độ da, nhiệt độ không khí, quá nhiệt.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đếm thời gian Apgar: Khoảng hiển thị: 1 ~ 99 phút. Âm thanh phát ra mỗi 1 phút.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn điều trị vàng da: 2 chiếc x 20W, Tuổi thọ bóng đèn: 2000 giờ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn khám: Đèn Halogen 1 chiếc x 50W, độ sáng 3000 Lux, Tuổi thọ bóng: 2000 giờ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ sưởi ấm: Hệ thống sưởi bằng gốm, hồng ngoại và bức xạ được điều khiển bởi bộ vi xử lý. Xoay góc ± 90° sang hai bên để chụp X quang.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh nghiêng giường: 0 ~ 10°</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước khay đựng cassette X-Quang: 10 x 12 inches.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe: Kích thước 4 inchs x 4 chiếc có khóa hãm.</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-03-16 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-03-16
917 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy khoan đa năng | Máy khoan xương chỉnh hình | MOBI series | Tekno-medical Optik-Chirurgie GmbH | Đức | Tekno-medical Optik-Chirurgie GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1250000000 | t | Cái | true | 2021-05-17 | 2022-12-30 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY KHOAN XƯƠNG CHỈNH HÌNH</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>&nbsp;</strong></p><p>Hãng sản xuất: Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH</p><p>Nước sản xuất: Đức</p><p>Năm sản xuất: 2020 trở về sau</p><p>Hàng mới 100%</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2021-05-17 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2021-05-17
918 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy ly tâm | Máy ly tâm lạnh đa năng | Máy ly tâm lạnh | S300TR | Kubota Corporation | Nhật Bản | Kubota Corporation | Nhật Bản | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-14 | 2021-12-31 | <p><strong>Thiết kế gọn gàng</strong></p><p class="ql-align-justify">Sử dụng thiết bị mỗi ngày với thiết kế gọn gàng giúp người sử dụng thao tác nhanh hơn.</p><p class="ql-align-justify">Buồng ly tâm được thiết kế giúp đặt và lấy ống mẫu dễ dàng. Các máy ly tâm lạnh thông thường có ống làm lạnh xung quanh buồng ly tâm, làm cho thiết bị trở nên to hơn. Nhưng S300 được thiết kế với các đường cong xung quanh, giảm bớt các bộ phận không cần thiết, giúp thiết bị trở nên gọn gàng hơn.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>Chức năng an toàn khi vận hành và cảm biến phát hiện mất cân bằng trong 2 giây</strong></p><p class="ql-align-justify">Có chức năng mới là phát hiện mất cân bằng nhanh chóng ở vận tốc thấp hơn. Chỉ khoảng 2 giây sau khi bắt đầu ly tâm, phát hiện các rung động bất thường và cảnh báo thiết bị mất cân bằng.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>Giảm thời gian bắt đầu ly tâm lại</strong></p><p class="ql-align-justify">Khi thiết bị dừng ly tâm do mất cân bằng, người sử dụng chỉ biết khi kiểm tra máy ly tâm.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>Ngăn chặn làm hỏng ống mẫu</strong></p><p class="ql-align-justify">Khi giá đựng không đúng loại được sử dụng ly tâm, ống chứa mẫu sẽ bị vỡ, và cần phải lấy mẫu lại từ bệnh nhân. Kubota giúp ngăn chặn vỡ ống mẫu với chức năng này.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>Màn hình hiển thị LCD</strong></p><p class="ql-align-justify">Giao diện thân thiện, màn hình LCD sáng khi vận hành và tắt sau khi quá trình ly tâm hoàn tất.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>Các phím chức năng</strong></p><p class="ql-align-justify">Trang bị các phím cài đặt nhanh. Các phím Bắt Đầu / Dừng / Mở Nắp lớn hơn và nổi bật giúp người sử dụng thao tác dễ dàng cho công việc hàng ngày. Cài đặt chức năng bằng các phím mũi tên. Các thông tin và lỗi được hiển thị trên màn hình.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>Thiết bị an toàn</strong></p><p class="ql-align-justify">Kubota sản xuất các nguyên mẫu ở giai đoạn phát triển và thực hiện các bài kiểm tra độ bền dựa trên các điều kiện sử dụng thực tế. Chỉ những sản phẩm vượt qua các bài kiểm tra độ bền nghiêm ngặt mới có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo.&nbsp;</p> | <p><strong>1. Cấu Hình</strong></p><p>&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rotor: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá&nbsp;đỡ ống nghiệm&nbsp;loại 48 x 1.5/2mL: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sách&nbsp;hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt: 1 bộ</p> |  | <p><strong>2.&nbsp;Đặc tính kỹ thuật</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p>Vận tốc tối đa (rpm):&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 rpm</p><p>RCF tối đa (x g):&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2610 xg</p><p>Kích thước:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 x 64 x 33 cm</p><p>Công suất tiêu thụ:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360W</p><p>Nguồn điện:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220/230V ±10%, 50/60Hz, 8A</p><p>Dòng điện:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220V 2.5A,&nbsp;&nbsp;&nbsp;230V 2.4A</p><p>Cài đặt tốc độ:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 – 4000 rpm,&nbsp;10 rpm mỗi bước</p><p>Cài đặt thời gian:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giây:&nbsp;&nbsp;1 giây mỗi bước</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phút:&nbsp;&nbsp;1 phút mỗi bước</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giờ:&nbsp;&nbsp;1 giờ mỗi bước</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giữ liên tục</p><p>Cài đặt nhiệt độ:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-10<sup>o</sup>C đến + 40<sup>o</sup>C, 1<sup>o</sup>C mỗi bước</p><p>Chất làm lạnh:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R134a</p><p>Bộ nhớ cài đặt:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 kênh tối đa (3 nút nhấn trực tiếp trên bảng điều khiển)</p><p>Gia tốc/giảm tốc:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 nút chuyển đổi, giảm tốc tự nhiên</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-05-14 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-05-18
919 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim 3 cần | CARDIPIA400H | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO |  | Nhóm null |  |  | 55000000 | t | Cái | false | 2021-05-26 | 2021-12-31 | <p>MÁY ĐIỆN TIM 3 CẦN</p><p>Model: CARDIPIA400H</p><p>Hãng sản xuất: Trismed - Hàn Quốc</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p> | <p>A</p> |  | <p>A</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-26 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-26
920 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2057 | 3020-P-2057 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 305000000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-09-30 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2057 (Loại có thể nâng cấp digital, 5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ, bộ chuẩn hoàn chỉnh kèm mặt bàn)</p><p><br></p><p>Slit Lamp Symphony 40Z Digi Ready, 5 step, converging binos, complete on Table Top</p> | <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Bàn đặt máy</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Thị kính</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Que định thị</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Giấy lót cằm</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>Mô tả tính năng kỹ thuật: </p><p>1. Hệ thống quang học:</p><p>- Kiểu: Ống nhòm hai mắt hội tụ góc 8° kiểu Galelian</p><p>- Độ phóng đại: 3 bước: 10x, 16x, 25x hoặc 5 bước: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x bằng trống xoay. </p><p>- Thị kính: 12.5x</p><p>- Vùng quan sát: 5.5, 8.5, 14, 22, 34mm</p><p>- Điều chỉnh khoảng cách đồng tử: 49 – 77mm</p><p>- Khoảng cách tiêu cự vật kính: 107mm</p><p>- Góc hội tụ vật kính: 13°</p><p>2. &nbsp;Hệ thống chiếu sáng khe và chân đế:</p><p>- Độ rộng khe: 0-14mm</p><p>- Độ dài khe: 14mm</p><p>- Kích thước mở: 0.2, 1mm2, 2, 3, 5, 9, 14mm</p><p>- Bộ lọc: Trong suốt, khử đỏ, mật độ trung tính, khuếch tán, xanh, IR, hấp thụ nhiệt.</p><p>- Xoay khe: ±360° liên tục, điểm dừng tại 0° và 180°</p><p>- Dịch chuyển chân đế: tới lui 25mm, lên xuống 107mm, trái phải 110mm</p><p>- Tinh chỉnh dịch chuyển ngang: 12mm</p><p>- Kích thước mặt bàn: 405 x 500mm</p><p>- Đèn định thị: LED</p><p>- Đèn chiếu sáng: LED/Halogen 6V 20W</p><p>3. Hệ thống Camera: 1600 x 1200 Camera, phần mềm Kapture</p><p>4. Kích thước, trọng lượng:</p><p>- Đèn khe: 25Kg, 90 x 58 x 45cm</p><p>- Nguồn điện: 110 – 240V ±10%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01
921 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy tán sỏi | Máy tán sỏi tiết niệu | Máy tán sỏi | A2548 | Walz Elektronik GmbH | Đức | Walz Elektronik GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Đức | Nhóm 3 |  |  | 890000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-17 | 2021-08-17 | <p class="ql-align-justify">01 Máy tán sỏi thủy lực </p><p class="ql-align-justify">01 Dây cáp</p><p class="ql-align-justify">01 Bàn đạp</p><p class="ql-align-justify">01 Dây nguồn</p><p><br></p> |  |  |  | <ul><li>Áp dụng bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao cho các lỗi do nhà sản xuất</li><li>Hướng dẫn sử dụng, bàn giao, vận chuyển, lắp đặt. </li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-05-17 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-05-17
922 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | TẤM THU ẢNH X - QUANG KHÔNG DÂY DR | AIR DR G3+ | ICRco, Inc. | Mỹ | ICRco, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH HUTECTRA | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1190400000 | t | Cái | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>TẤM THU ẢNH X - QUANG&nbsp;KHÔNG DÂY DR&nbsp;</p><p>Model: AIR DR G3+</p><p>Hãng sản xuất: ICRCO – MỸ</p><p>Nước sản xuất: MỸ</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm nhận ảnh kỹ thuật số không dây 17x17 inch (Xuất xứ Mỹ): 01 tấm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm chỉnh sửa ảnh: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tính xử lý hình ảnh: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in phim khô laser: 01 cái</p><p>Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Tấm thu: silicon vô định hình TFT/ Mảng đi-ốt ,&nbsp;kết cấu sợi carbon</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chất phát quang: Chuyển đổi trục tiếp: CSI</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Ma trận điểm ảnh: ≥ 3072 x ≥ 3072</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Kích thước điểm ảnh:&nbsp;≥ 139 µm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Mức xám: ≥ 16 bit</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Thời gian xem trước hình ảnh:&nbsp;≥ 3 giây</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Khu vực hoạt động: Tấm cassette 17inch x 17 inch (424&nbsp;x 424 mm)</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Kích thước bên ngoài: ≤ 46 x 46 x .15 cm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Trọng lượng: ≤ 3.1 kg</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chịu lực: ≥ 300 kg</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Cửa sổ tia X: ≤ 350 - ≥ 4000 ms</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Giao diện không dây: Gigabit Ethernet IEEE 802.11 n/ac 5Gbps</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chế độ truyền không dây: Trạm (STA) hoặc Điểm truy cập (AP)</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Giao diện X-Quang: Dòng Trigger: Chế độ tự động bắt ảnh AED Mode</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ phân giải không gian:&nbsp;≥ 3 lp/mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">MTF điển hình: &gt; 56% ở 1 lp/mm, &gt;24% ở 2 lp/mm, &gt;10% ở 3 lp/mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">DQE điển hình: &gt; 39% ở 0 lp/mm ,&gt;28% ở 1 lp/mm,&gt;9% ở 3 lp/mm</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH HUTECTRA | 2021-06-23 | CÔNG TY TNHH HUTECTRA | 2021-06-23
923 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Holter điện tim | CARDICODE300H | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 180000000 | t | Cái | true | 2021-05-26 | 2021-12-31 | <p><strong>HỆ THỐNG HOLTER ĐIỆN TIM</strong></p><p><strong>MODEL: CARDICODE 300H</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: TRISMED – HÀN QUỐC</strong></p><p>X<strong>UẤT XỨ: HÀN QUỐC</strong></p><p class="ql-align-center"><br></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy ghi tín hiệu holter: 04 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây điện cực 3 chuyển đạo: 04 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẻ nhớ 4G tích hợp 04 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin AA: 08 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tính cài phần mềm phân tích kết quả: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p><strong>Tính năng, đặc điểm:</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể lựa chọn cáp 12 &nbsp;hoặc 3 chuyển đạo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp vào hệ thống Cardioffice để quản lý bệnh nhân và cơ sở dữ liệu nghiên cứu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất sang các định dạng tiêu chuẩn và độc quyền (DICOM, HL7 aECG (XML), ISHNE)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo cáo với Máy in tiêu chuẩn và các tệp PDF, PNG và JPG với khả năng gửi e-mail</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể tích hợp cảm biến gia tốc kế để ghi lại vị trí cơ thể bệnh nhân </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tùy chọn trên màn hình để đánh dấu tạm dừng khi ghi điện tâm đồ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các công cụ đồ họa để hiển thị sóng điện tâm đồ chất lượng cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ lấy mẫu có thể định cấu hình (250/500/1000)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân tích HRT</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện USB để thiết lập bản ghi mới và tải xuống dữ liệu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy phân tích chức năng Pacer</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân tích HRV trong miền thời gian và tần số</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân tích phân tán QT và QT không gian</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lên đến 7 ngày kể từ ngày ghi đầy đủ thông tin tiết lộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị sóng điện tâm đồ thời gian thực trong quá trình cấu hình máy ghi</p><p>Máy phân tích đoạn ST với phát hiện các đoạn ST trong tất cả các chuyển đạoO2</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-26 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-26
924 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Ghế xoay inox | GH2-0902T | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1430000 | t | Bộ | true | 2021-04-22 | 2022-04-22 | <ul><li>Ghế bao gồm 4 chân, các chân được bọc cao su đúc giúp ghế tiếp xúc êm trên nền</li><li>Mặt ghế được dập liền tấm hình tròn, mặt ghế có thể điều chỉnh độ cao thông qua trục vít me.</li></ul> | <p> + Ghế: 01 bộ</p><p> + Chân cao su: 04 cái</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul><p><br></p> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-04-22 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-05-17
925 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | MÁY TIỆT TRÙNG PLASMA DUNG TÍCH 103 LÍT | P150 | SMS Sp. z o.o. | Ba Lan | SMS Sp. z o.o. | Ba Lan | ["2021"] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 3750000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-04 | 2021-12-31 | <p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Model: P150</strong></p><ul><li><em style="background-color: transparent;">Hãng sản xuất: SMS</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Xuất xứ : Ba Lan</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Máy mới 100%, sản xuất năm 2021 trở đi</em></li></ul><p><br></p> | <p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><em>Cấu hình 1 bộ bao gồm:</em></strong></p><ol><li><em style="background-color: transparent;">Máy chính: 01 cái</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Hộp đựng dung dịch tiệt khuẩn (H2O2): 04 hộp</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Máy in tích hợp: 01</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Băng dính chỉ thị nhiệt: 01 cuộn</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Test chỉ thị hóa học: 01 hộp</em></li><li><br></li><li><em style="background-color: transparent;">Giấy in: 01 cuộn</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, Việt :01 bộ</em></li></ol><p><br></p> |  | <p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Thiết kế kiểu đứng một/hai cửa</span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Sản phẩm cuối là nước và oxy, không độc hại</span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Thời gian hoàn thành mỗi chu kỳ nhanh</span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Nhiệt độ tiệt khuẩn được giữ dưới 60oC và chu trình ≤ 75 phút</span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Dụng cụ có thể được sử dụng ngay sau khi tiệt trùng</span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Màn hình cảm ứng 9.7” ở bên nạp hàng và màn hình cảm ứng 4,3”, với các nút điều khiển cửa, ở phía dỡ hàng</span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Không cần có ống thải nước và khí&nbsp;</span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Buồng hình chữ nhật có thanh trượt, có hai tầng, cho khay tiệt trùng</span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Test chân không</span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Hệ thống vi xử lý đảm bảo chắc chắn chương trình tiệt trùng được hoàn thành tự động và an toàn</span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Máy in nhiệt có chức năng nạp giấy đơn giản (máy in bluetooth hoặc Wi-Fi tùy chọn)</span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Cung cấp bản in ra toàn bộ quy trình tiệt trùng, bao gồm cả cảnh báo</span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Điều khiển và giám sát từ xa</span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Tiệt trùng được những dụng cụ sau:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">• sản phẩm làm bằng vật liệu polyme tổng hợp</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">• sản phẩm làm bằng kim loại (nhôm, titan, thép không gỉ) và thủy tinh</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2021-06-04 | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2021-06-04
926 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Efficia CM120 | Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc. | Trung Quốc | Philips Medical System | Mỹ | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 195760000 | t | Cái | true | 2021-05-06 | 2021-12-30 | <p><strong>Cấu hình cơ bản</strong></p><p class="ql-align-justify">Cấu hình bao gồm:</p><p>- Máy chính: 01 cái</p><p>- Cáp đo điện tim 3 điện cực: 01 bộ</p><p>- Cảm biến đo SpO2 cho người lớn: 01 cái</p><p>- Bao đo huyết áp không xâm lấn cho người lớn, loại dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Bao đo huyết áp không xâm nhập cho trẻ em, loại dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Điện cực dán ECG cho người lớn (1 gói 30 cái)</p><p>- Cảm biến đo nhiệt độ dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Bộ phụ kiện đo IBP: 01 bộ</p> | <p><strong>Cấu hình cơ bản</strong></p><p class="ql-align-justify">Cấu hình bao gồm:</p><p>- Máy chính: 01 cái</p><p>- Cáp đo điện tim 3 điện cực: 01 bộ</p><p>- Cảm biến đo SpO2 cho người lớn: 01 cái</p><p>- Bao đo huyết áp không xâm lấn cho người lớn, loại dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Bao đo huyết áp không xâm nhập cho trẻ em, loại dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Điện cực dán ECG cho người lớn (1 gói 30 cái)</p><p>- Cảm biến đo nhiệt độ dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Bộ phụ kiện đo IBP: 01 bộ</p> |  | <p><strong>Cấu hình cơ bản</strong></p><p class="ql-align-justify">Cấu hình bao gồm:</p><p>- Máy chính: 01 cái</p><p>- Cáp đo điện tim 3 điện cực: 01 bộ</p><p>- Cảm biến đo SpO2 cho người lớn: 01 cái</p><p>- Bao đo huyết áp không xâm lấn cho người lớn, loại dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Bao đo huyết áp không xâm nhập cho trẻ em, loại dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Điện cực dán ECG cho người lớn (1 gói 30 cái)</p><p>- Cảm biến đo nhiệt độ dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Bộ phụ kiện đo IBP: 01 cái</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-05-06 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-05-06
927 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học | DxH 520 | BIT Analytical Instruments GmbH | Đức | Beckman Coulter Ireland Inc. | Ireland |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 600000000 | t | Bộ | true | 2021-06-16 | 2021-12-30 | <p>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>DxH 520</strong> là máy xét nghiệm huyết học tự động, định lượng, đa thông số, dùng trong chẩn đoán in vitro ở các phòng xét nghiệm lâm sàng bao gồm bệnh viện, các phòng xét nghiệm tham chiếu và phòng xét nghiệm tư nhân khác. DxH 520 xác định các thông số sau: WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, RDW, RDW-SD, PLT, MPV, LY%, LY#, MO%, MO#, NE%, NE#, EO%, EO#, BA%, BA# trong mẫu máu toàn phần (tĩnh mạch và mao mạch) sử dụng chất chống đông K2EDTA và K3EDTA, hoặc máu toàn phần đã pha loãng.</p><p><strong>Đặc trưng của sản phẩm:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng màu 8,4”</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống vận hàng: Linux OS</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy đọc mã vạch ngoài và bàn phím tùy chọn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: Xấp xỉ 60 mẫu/giờ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng ống mẫu đóng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích hút bệnh phẩm: 16,7µL</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu thụ thuốc thử: Chu kỳ phân tích: ≤ 15 mL dung dịch pha loãng, ≤ 0,7 mL dung dịch ly giải và ≤ 0,7 mL dung dịch rửa.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 270 mm rộng x 410 mm cao x 430 mm sâu.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng: 12 kg</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-06-16 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM | 2021-06-16
928 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch | New Aspiret | CA-MI S.R.L. | Italy | CA-MI S.R.L. | Italy | ["2020"] | Công ty TNHH TPMED |  | Nhóm 3 |  |  | 5500000 | t | Cái | true | 2021-04-22 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: red;">NEW ASPIRET</strong> là máy hút dịch (hút đờm) loại để bàn dùng để hút các chất lỏng cơ thể, hút nội khí quản, hút đờm mũi, miệng ở người lớn hoặc trẻ em. Rất thích hợp với bệnh nhân phẫu thuật mở khí quản, các ứng dụng trong tiểu phẫu và điều trị chăm sóc sau phẫu thuật tại nhà.</p> | <ul><li>01 Máy chính</li><li><span style="color: windowtext;">01 Bình chứa dịch với hệ thống van chống tràn </span></li><li><span style="color: windowtext;">01 Dây silicone có thể hấp tiệt trùng + đầu nối hình nón </span></li><li>01 Bộ lọc chống nhiễm khuẩn &amp; chống thấm nước </li><li>01 Ống thông CH20</li><li>01 Dây nguồn </li><li>01 Sách hướng dẫn sử dụng&nbsp;</li></ul><p><br></p> |  | <ul><li>Motor : Bơm pittông không dầu, không cần bảo dưỡng</li><li>Cấp nguồn: 220-230V, 50-60Hz – Có sẵn các cấu hình khác theo yêu cầu </li><li>ISO 10079-1: HIGH VACUUM/ HIGH FLOW</li><li>Chân không tối đa&nbsp;(có thể điều chỉnh): -0.75Bar ;&nbsp;-75kPa; -563mm Hg</li><li>Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: 15 lít/phút</li><li>Mức nhiễu ồn:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59,6 dBA</li><li>Chu kỳ hoạt động : Liên tục </li><li>Trọng lượng: 2.95 kg</li><li>Kích thước: 23 x 19 x 15 cm</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH TPMED | 2021-04-22 | Công ty TNHH TPMED | 2021-04-22
929 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy đo nhĩ lượng | Máy đo nhĩ lượng và phản xạ cơ bàn đạp | R26M | M.R.S. s.r.l | Italy | M.R.S. s.r.l | Italy | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Italy | Nhóm 3 |  |  | 330000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-30 | 2021-03-29 | <p>-Đo nhĩ lượng</p><p>-Đo phản xạ cơ bàn đạp (cùng bên và đối bên)</p><p>- Kết nối phần mềm</p><p>-Tính năng cho trẻ em khi thực hiện phép đo nhanh</p><p>-Các phép đo khác:&nbsp;Đo suy giảm phản xạ, Phép đo nhanh, Sàng lọc nhanh.</p> | <p>-Đầu đo 226Hz</p><p>-Dụng cụ làm sạch đầu đo</p><p>-Bộ chụp tai DD45 để đo đối bên</p><p>-Bộ núm tai</p><p>-Bộ test hiệu chỉnh</p><p>-Máy in nhiệt được tích hợp</p><p>-Giấy in nhiệt</p><p>-Dụng cụ che bụi</p><p>-Hướng dẫn sử dụng đa ngôn ngữ</p><p>-Pen Drive</p><p>-Phần mềm Resonance MDS (bản dùng thử)</p><p>-Cáp điện</p><p>-Cầu chì dự phòng</p> | [6 empty] | Thời gian bảo hành: 24 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-30 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2021-01-11
930 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy Laser Excimer | LASER HEAD EXCISTAR 400HZ 10101705R | 10101705R | Alcon | Đức | Alcon Laboratories, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 1600000000 | t | Cái | true | 2021-05-06 | 2022-12-31 | <p>LASER HEAD EXCISTAR 400HZ 10101705R</p> | <p>Nòng laser cho máy phẫu thuật khúc xạ Allegretto Wave Eye Q</p> |  | <p>'- Môi trường tạo Laser : ArF</p><p>- Bước sóng: 193 nm</p><p>- Năng lượng: 10 mJ</p><p>- Năng lượng tối đa trung bình : 5,25 W</p><p>- Tần số lặp lại tối đa: 500 Hz + 5%</p><p>- Độ rộng xung : 10± 5 ns</p><p>- Ổn định năng lượng (energy stability) : &lt; 3,5%.</p><p>- Kích thước tia : 3.5 x 7 mm&nbsp;(± 0.5 mm)</p><p>- Độ hội tụ tia : 1 x 2 mrad (± 0.5 mrad)</p><p>- Tới hạn kỹ thuật các cực trong nòng, tính bằng số xung:150 triệu xung</p><p>- Áp suất khí trong nòng: 6000 hPa</p><p>- Thể tích ống nòng laser: 2.1 Lít</p><p>- Điện áp: 230 VAC, 50-60 Hz ± 5 %</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-05-06 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-05-06
931 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Xe đẩy thuốc | MMC-9100 | Medical-Master Co., Ltd. | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. | Đài Loan |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 65000000 | t | Cái | true | 2021-06-22 | 2022-12-31 | <p>hàng mới 100%</p> | <p>-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Xe đẩy thuốc: 01 bộ</p> |  | <p>TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-22
932 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2056 | 3020-P-2056 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 286000000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-09-30 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2056 (Loại có thể nâng cấp digital, 5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ,&nbsp;loại tiêu chuẩn, bộ khúc xạ)&nbsp;</p><p>Slit Lamp Symphony 40Z Digi Ready, 5 step, converging binos, Refraction Unit Set</p> | <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Bàn đặt máy</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Thị kính</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Que định thị</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Giấy lót cằm</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>Mô tả tính năng kỹ thuật:</p><p>1. Hệ thống quang học:</p><p>- Kiểu: Ống nhòm hai mắt hội tụ góc 8° kiểu Galelian</p><p>- Độ phóng đại: 3 bước: 10x, 16x, 25x hoặc 5 bước: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x bằng trống xoay.</p><p>- Thị kính: 12.5x</p><p>- Vùng quan sát: 5.5, 8.5, 14, 22, 34mm</p><p>- Điều chỉnh khoảng cách đồng tử: 49 – 77mm</p><p>- Khoảng cách tiêu cự vật kính: 107mm</p><p>- Góc hội tụ vật kính: 13°</p><p>2.&nbsp;Hệ thống chiếu sáng khe và chân đế:</p><p>- Độ rộng khe: 0-14mm</p><p>- Độ dài khe: 14mm</p><p>- Kích thước mở: 0.2, 1mm2, 2, 3, 5, 9, 14mm</p><p>- Bộ lọc: Trong suốt, khử đỏ, mật độ trung tính, khuếch tán, xanh, IR, hấp thụ nhiệt.</p><p>- Xoay khe: ±360° liên tục, điểm dừng tại 0° và 180°</p><p>- Dịch chuyển chân đế: tới lui 25mm, lên xuống 107mm, trái phải 110mm</p><p>- Tinh chỉnh dịch chuyển ngang: 12mm</p><p>- Kích thước mặt bàn: 405 x 500mm</p><p>- Đèn định thị: LED</p><p>- Đèn chiếu sáng: LED/Halogen 6V 20W</p><p>3. Hệ thống Camera: 1600 x 1200 Camera, phần mềm Kapture</p><p>4. Kích thước, trọng lượng:</p><p>- Đèn khe: 25Kg, 90 x 58 x 45cm</p><p>- Nguồn điện: 110 – 240V ±10%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01
933 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân | PG M9000 | Progetti S.r.l. | Italy | Progetti S.r.l. | Italy | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 92500000 | t | Bộ | true | 2021-05-26 | 2022-05-26 | <p> <strong>Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PG M9000</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sx: Progetti </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước sx: Italy</p><p> </p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Pin sạc Lithium</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ dây cáp ECG 5 đầu cực </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 Tấm dán cho người lớn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đầu dò thăm dò nhiệt độ da</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cảm biến SpO2 người lớn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Ống NIBP với đầu nối</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ bao tay người lớn </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây nguồn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây mát</p><ul><li>01 hướng dẫn sử dụng</li></ul> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình <span style="color: red;">LCD 12.1” TFT</span>, độ phân giải cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ và xem lại được 168 giờ dữ liệu trend và biểu đồ trend</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ đo SPO2 kỹ thuật số&nbsp;áp dụng trong mọi trường hợp về sự chuyển động cũng như tưới máu thấp của bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 318mm X 264mm X 152mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 4.5 kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2021-05-26 | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2021-05-26
934 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy lấy cao răng | Máy cạo vôi răng | P5 NEWTRON | SATELEC, a Company of ACTEON Group | Pháp | SATELEC, a Company of ACTEON Group | Pháp | ["2021","2022"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT | Pháp | Nhóm 1 |  |  | 60000000 | t | Bộ | true | 2021-05-17 | 2021-05-31 | <p>Máy cạo vôi răng P5 NEWTRON&nbsp;</p> | <p>01 thân máy chính</p><p>01 tay cầm </p><p>03 mũi cạo vôi</p><p>01 khóa mở mũi</p><p>01 pedal</p><p class="ql-align-center"><span style="background-color: initial; color: transparent;">/-strong</span></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT | 2021-05-17 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT | 2021-05-17
935 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích nước tiểu | Pocketchem UA PU-4010 | ARKRAY Factory,Inc. | Nhật Bản | ARKRAY Factory,Inc. | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Vạn Niên | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 42000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-22 | 2022-04-22 | <p class="ql-align-justify"><strong>Đa năng </strong></p><p class="ql-align-justify">Bù nước tiểu có màu, bù nhiệt độ môi trường, bù tỉ trọng riêng bằng pH.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Máy đo nằm trong lòng bàn tay, chạy bằng 2 pin</strong></p><p class="ql-align-justify">Máy đo có thể tách khỏi máy in, có thể xách tay và&nbsp;rất linh động để đưa tới bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Vận hành và bảo dưỡng hàng ngày đơn giản</strong></p><p class="ql-align-justify">Chỉ ấn nút khởi động, nhúng và đặt que thử vào máy đo. Chỉ cần rửa buồng chứa que thử để bảo dưỡng hàng ngày.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Kết quả đáng tin cậy với việc bù Creatinine</strong></p><p class="ql-align-justify">Kết quả đáng tin cậy với lượng nước tiểu rất nhỏ mà không bị ảnh hưởng bởi nồng độ nước tiểu. Tỉ lệ P/C và A/C rất hữu dụng đối với việc sàng lọc bệnh thận.</p><p><br></p> | <p>Máy chính: 01 chiếc</p><p>HDSD: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify"> <strong>Thông số máy đo</strong></p><p class="ql-align-justify"> Mẫu</p><p class="ql-align-justify"> Nước tiểu</p><p class="ql-align-justify"> Que thử</p><p class="ql-align-justify"> AUTION (4EA-10EA,10PA), AUTION SCREEN</p><p class="ql-align-justify"> Thông số đo</p><p class="ql-align-justify"> Glu, Pro, Bil, Uro, S.G, Bld, pH, Ket, Nit, Leu Cre và Alb</p><p class="ql-align-justify"> Nguyên lý</p><p class="ql-align-justify"> Phản xạ bước sóng kép</p><p class="ql-align-justify"> Cách đo</p><p class="ql-align-justify"> Nhúng thủ công</p><p class="ql-align-justify"> Công suất</p><p class="ql-align-justify"> 50 test/h</p><p class="ql-align-justify"> Thời gian</p><p class="ql-align-justify"> 60s/test</p><p class="ql-align-justify"> Màn hình</p><p class="ql-align-justify"> LCD</p><p class="ql-align-justify"> Bộ nhớ</p><p class="ql-align-justify"> 100 test</p><p class="ql-align-justify"> Cổng ra</p><p class="ql-align-justify"> RS-232C</p><p class="ql-align-justify"> Môi trường</p><p class="ql-align-justify"> Nhiệt độ: 10-30°C</p><p class="ql-align-justify"> Độ ẩm</p><p class="ql-align-justify"> 20-80% RH (không ngưng tụ)</p><p class="ql-align-justify"> Kích thước</p><p class="ql-align-justify"> 124 (D) x 81 (R) x 361 (C) mm</p><p class="ql-align-justify"> Khối lượng</p><p class="ql-align-justify"> 180g (không pin)</p><p class="ql-align-justify"> Nguồn điện</p><p class="ql-align-justify"> Pin AA x 2 hoặc nguồn AC</p><p class="ql-align-justify"> Công suất tiêu thụ</p><p class="ql-align-justify"> 3W</p><p class="ql-align-justify"> <strong>Thông số máy in</strong></p><p class="ql-align-justify"> Loại</p><p class="ql-align-justify"> Máy in nhiệt</p><p class="ql-align-justify"> Giấy in</p><p class="ql-align-justify"> Khổ 58mm x Φ26mm</p><p class="ql-align-justify"> Kích thước</p><p class="ql-align-justify"> 125 (D) x 133 (R) x 36 (C) mm</p><p class="ql-align-justify"> Khối lượng</p><p class="ql-align-justify"> 180g (không giấy)</p><p class="ql-align-justify"> Nguồn điện</p><p class="ql-align-justify"> Nguồn AC</p><p class="ql-align-justify"> Công suất tiêu thụ</p><p class="ql-align-justify"> 20W</p><p class="ql-align-justify"> Kết nối với máy đo</p><p class="ql-align-justify"> Kết nối "một chạm"</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-22 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-22
936 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu 4D 3 đầu dò | Voluson S8t | GE Ultrasound Korea Ltd. | Hàn Quốc | GE Ultrasound Korea Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2850000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Nguồn cung cấp: 100 – 120 và 220 – 240 VAC . 50/60 Hz</p><p>Nhiệt đô cho phép vận hành 30°C</p><p>Độ ẩm cho phép vận hành 80%.</p> | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:692px;" width="692"> <tbody> <tr> <td style="width:635px;height:1px;"> <p><strong>Cấu hình tiêu chuẩn </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:635px;height:1px;"> <p>01 Máy chính thiết kế dạng xe đẩy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:635px;height:1px;"> <p>01 Đầu dò Convex đa tần</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:635px;height:11px;"> <p>01 Đầu dò Microconvex đa tần</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:635px;height:1px;"> <p>01 Đầu dò Volume Convex đa tần</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:635px;height:1px;"> <p>01 Bộ phụ kiện</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-02
937 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | MÁY TIỆT TRÙNG PLASMA 50 LÍT | P50 | SMS Sp. z o.o. | Ba Lan | SMS Sp. z o.o. | Ba Lan | ["2021"] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 2025000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-04 | 2021-12-31 | <p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Model: P50</strong></p><ul><li><em style="background-color: transparent;">Hãng sản xuất: SMS</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Xuất xứ : Ba Lan</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Máy mới 100%, sản xuất năm 2021 trở đi</em></li></ul><p><br></p> | <p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><em>Cấu hình 1 bộ bao gồm:</em></strong></p><ol><li><em style="background-color: transparent;">Máy chính: 01 cái</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Hộp đựng dung dịch tiệt khuẩn (H2O2): 04 hộp</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Máy in tích hợp: 01</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Băng dính chỉ thị nhiệt: 01 cuộn</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Test chỉ thị hóa học: 01 hộp</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Giấy in: 01 cuộn</em></li><li><em style="background-color: transparent;">Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, Việt :01 bộ</em></li><li><br></li></ol> |  | <p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">- Thiết bị: Mới 100%</span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">- Năm sản xuất: Năm 2020 trở đi</span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">- Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 9001, ISO 13485, EC/CE hoặc tương đương</span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Nguồn điện: ~230V AC / 50 Hz</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2021-06-04 | Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Hoàng Long | 2021-06-04
938 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Thước đo độ ( ROM-đo tầm hoạt động khớp ) | MN-ROM | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 550000 | t | Cây | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>Thước đo độ ( ROM-đo&nbsp;tầm hoạt động khớp )</p> | <p>- ( Range of Motion )&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-Số hiệu : C-MART - D0025&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Chất liệu: Thép không gỉ.</p><p>Kích thước: Chiều dài 36cm, , gồm 2&nbsp;nhánh , 1 nhánh cố định và 1 nhánh di dộng .</p> |  | <p>Thước đo độ ( ROM-đo&nbsp;tầm hoạt động khớp )</p><p>- ( Range of Motion )&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-Số hiệu : C-MART - D0025&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Chất liệu: Thép không gỉ.</p><p>Kích thước: Chiều dài 36cm, , gồm 2&nbsp;nhánh , 1 nhánh cố định và 1 nhánh di dộng .</p><p>*&nbsp;Đánh giá chức năng vận động của khớp.</p><p>- Dùng thuớc này để đo theo dõi sự tăng tiến tầm họat động các khớp khi bị giới hạn trước và sau khi tập luyện .</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
939 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy ly tâm | Máy ly tâm tế bào | Máy xử lý chiết tách keo huyết tương giàu tiểu cầu từ máu hoặc hỗn hợp máu và tủy xương kèm phụ kiện | MAG200 | Arteriocyte Medical Systems, Inc. | Mỹ | Arteriocyte Medical Systems, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 504000000 | t | Bộ | true | 2021-05-17 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị gồm hai phần kết hợp với nhau:</p><p>- Máy chính: Máy li tâm chiết tách keo PRP - BMAC tự động từ máu hoặc hỗn hợp máu và tủy xương</p><p>- Bộ kit chiết tách:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+&nbsp;Bộ kit chiết tách keo huyết tương giàu tiểu cầu từ máu toàn thân</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+&nbsp;Bộ kit chiết tách tế bào gốc - tiểu cầu từ hỗn hợp máu và dịch tủy xương</p> | <p>Cấu hình thiết bị bao gồm:</p><p>- Thiết bị xử lý chiết tách kèm phụ kiện: 01 bộ</p><p>- Bộ kit chiết tách keo huyết tương giàu tiểu cầu từ máu toàn thân: 01 bộ</p> | <p>Cấu hình thiết bị bao gồm:</p><p>- Thiết bị xử lý chiết tách kèm phụ kiện: 01 bộ</p><p>- Bộ kit chiết tách tế bào gốc - tiểu cầu từ hỗn hợp máu và dịch tủy xương: 01 bộ</p> | <p><strong>1. Thông số chức năng</strong></p><p>Thiết bị là hệ thống cô đặc tiểu cầu – tế bào hoàn toàn khép kín và tự động, sử dụng công nghệ BioAdaptive độc quyền kết hợp với các cảm biến quang học điều chỉnh các thông số của quá trình xử lý dựa theo thông số hematocrit của từng bệnh nhân để loại bỏ sai số và tối ưu hóa kết quả.</p><p>Người sử dụng lựa chọn được thể tích đầu vào và thể tích đầu ra mong muốn. Một bộ kít chiết tách có thể xử lý tối đa 180ml máu/bệnh nhân với thể tích đầu ra tùy chọn từ 3ml đến tối đa 30ml/bệnh nhân&nbsp;</p><p>Quy trình xứ lý giữ tế bào nguyên vẹn tối đa (cụ thể: 97% tế bào sau chiết tách duy trì khả năng sống). Nồng độ MSC và HSC cô đặc: cao gấp 5- 6 lần (với keo BMAC. Nồng độ hồng cầu (RBC): giảm 94%. Nồng độ tập trung của các yếu tố tăng sinh nguồn gốc tiểu cầu (khi cô đặc từ 60ml thành 6ml thành phẩm) cụ thể:</p><p>o PDGF-AB: 11 lần °&nbsp;&nbsp;VEGF:&nbsp;10 lần</p><p>o PDGF-AA: 12 lần °&nbsp;&nbsp;FGF- β: 4 lần</p><p>o PDGF-BB: 10 lần °&nbsp;&nbsp;EGF:&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 lần</p><p>o TGF-β1:&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 lần</p><p><br></p><p><strong>2. Thông số kỹ thuật</strong></p><p>- Nguồn điện cung cấp: 100 – 240V tần số 50 – 60Hz&nbsp;</p><p>- Điện áp: 1.3A</p><p>- Kích thước thiết bị: 47cmx32cmx44cm</p><p>- Cân nặng: 11kg</p><p>- Tốc độ quay ly tâm: 0 – 4000 vòng/phút (±5%)</p><p>- Nhiệt độ: Vận hành: 10°C –30°C (50°F–86°F)</p><p> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Bảo quản: -40°C–66°C (-40°F–150°F</p><p>- Độ ẩm:&nbsp;&nbsp;Vận hành: 10 – 95% không ngưng tụ</p><p> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Bảo quản: 10 – 95% không ngưng tụ</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC | 2021-05-17 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC | 2021-05-17
940 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu chuyên tim, 4 đầu dò | Aloka Arietta 850 | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ |  | Nhóm 3 |  |  | 4500000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-16 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Aloka Arietta 850 t</strong>hăm khám chính xác hơn, thao tác thoải mái hơn, đa dạng các ứng dụng trong hình ảnh siêu âm.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Màn hình linh động</strong></p><p class="ql-align-justify">Màn hình có thể di chuyển qua lại trơn tru trong quá trình kiểm tra mà không có bất kỳ thay đổi nào về vị trí lên, xuống, phải và trái.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Bảng điều khiển hoạt động</strong></p><p class="ql-align-justify">Bố cục kết hợp với hiển thị lựa chọn ưu tiên trackball trên màn hình hợp lý hóa quy trình làm việc cho các chức năng nâng cao hơn, chẳng hạn như đo lường và phân tích 3D</p><p class="ql-align-justify"><strong>Giao thức hỗ trợ</strong></p><p class="ql-align-justify">Các bước đã đăng ký trong quy trình thường ngày giúp giảm bớt các thao tác thực hiện khi thăm khám. Nhắc lưu ảnh, cảnh báo khi lưu lặp lại, các tính năng giúp nâng cao hiệu quả và chính xác khi thăm khám.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-06-16 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-06-16
941 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân | PG S50 | Progetti S.r.l. | Italy | Progetti S.r.l. | Italy | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 99500000 | t | Bộ | true | 2021-05-26 | 2022-05-26 | <p class="ql-align-justify"><strong>Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PG S50</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sx: Progetti </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước sx: Italy</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Monitor chính </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Pin sạc Lithium</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ dây cáp ECG 5 đầu cực </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 Tấm dán cho người lớn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cảm biến SpO2 người lớn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây cáp SPO2 mở rộng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bao tay người lớn kèm đầu nối</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Ống mềm NIBP PVC, với đầu kết nối A series</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây nguồn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây mát</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng 12.1 inch TFT LCD độ phân giải 800x600 pixels</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 thông số ECG, HR, RESP, NIBP, SpO2, PR, 2-TEMP</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc Lithium 11.1V, 400mAh sử dụng lên đến 210’</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: AC 100-240V 50/60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng điện đầu vào: 1.1 ~ 0.5A</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;An toàn: Loại I</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 318x264x152mm, trọng lượng <u>&lt;</u>4.5kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2021-05-26 | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2021-05-26
942 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | THIẾT BỊ LASER ĐIỀU TRỊ | LUMIX® ULTRA | Fisioline S.R.L | Italy | Fisioline S.R.L | Italy | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | Italy | Nhóm 3 |  |  | 895000000 | t | Cái | true | 2021-03-23 | 2022-03-23 | <p>21W 900W 910nm&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064nm&nbsp;650nm&nbsp;</p> | <p> 21W 900W 910nm&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1064nm&nbsp; 650nm&nbsp;</p> | <p> 21W 900W 910nm&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1064nm&nbsp; 650nm&nbsp;</p> | <p> 21W 900W 910nm&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1064nm&nbsp; 650nm&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-24 | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-29
943 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Hệ thống CAD/CAM | iTero | Element 5D | Align Technology Ltd | Israel | Align Technology Ltd | Israel |  | Công ty TNHH Invisalign Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 1784528000 | t | Hệ thống | false | 2020-11-05 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống iTero Element 5D được phân phối độc quyền, cơ chế vận hành giống như máy tính để bàn‑ để thực hiện quét bên trong khoang miệng tại văn phòng của bác sĩ</p> | <p>Màn hình cảm ứng iTero HD<br /> Cây quét iTero Element 5D<br /> Chân đế có bánh xe<br /> Chân đế tại quầy</p> |  | <p>Tham khảo hướng dẫn vận hành</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Invisalign Việt Nam | 2020-11-05 | Công ty TNHH Invisalign Việt Nam | 2021-06-30
944 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | máy điện tim 3 kênh | Beneheart R3 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 48000000 | t | Cái | true | 2021-06-16 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong style="color: black;">THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ĐIỆN TIM 3 KÊNH</strong></p><p class="ql-align-center"><strong style="color: black;">Model/Ký mã hiệu: BeneHeart R3</strong></p><p class="ql-align-center"><strong style="color: black;">Hãng sản xuất: Mindray</strong></p><p class="ql-align-center"><strong style="color: black;">Xuất xứ: Trung Quốc</strong></p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"><em>Máy điện tim kèm theo bộ phụ kiện: 01 bộ</em></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Cáp bệnh nhân ECG có điện cực cắm, điện cực kẹp chi, điện cực bóng: 01 bộ</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Dây nguồn: 01 Bộ</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Pin theo máy: 1 Cái</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;Giấy in nhiệt: 01 Cuộn</span></li><li class="ql-align-justify">Xe đẩy chính hãng kèm tay treo điện cực: 01 chiếc</li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Bộ Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh – Tiếng Việt: 01 Bộ</span></li></ul><p><br></p> | [7 empty] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-06-16 | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-06-16
945 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy lấy cao răng | Máy cạo vôi răng | NEWTRON P5 XS B.LED | SATELEC, a Company of ACTEON Group | Pháp | SATELEC, a Company of ACTEON Group | Pháp | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 100000000 | t | Bộ | true | 2021-05-17 | 2021-12-31 | <p>Máy cạo vôi răng NEWTRON P5 XS B.LED</p> | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Cấu hình chuẩn bao gồm:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">01 Máy chính</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">01 tay cầm</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">02 mũi cạo vôi</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">01 mũi nha chu</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">01 khóa mở mũi</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">01 bình nước riêng</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">01 dây nguồn</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">01 pedan điều khiển</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">01 hộp chất hiển thị mảng bám</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">02 bóng đèn</span></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT | 2021-05-17 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT | 2021-05-17
946 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy nén khí | PN3000 | GuangDong Pigeon Medical Apparatus Co. Ltd | Trung Quốc | GuangDong Pigeon Medical Apparatus Co. Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT |  | Nhóm null |  |  | 99000000 | t | Cái | false | 2021-06-23 | 2024-06-23 | <p><strong>Máy nén khí y tế</strong></p><p><strong>Model: PN-3000</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Hãng: Pigeon</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Trung Quốc</strong></p> | <p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Cấu hình tiêu chuẩn:</strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Máy chính có xe đẩy và khóa bánh</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Cầu trì</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Filoc</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Dây dẫn khí</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Hướng dẫn sử dụng</span></p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất đầu ra:&nbsp;0.25MPa ~ 0.4MPa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ dòng chảy đầu ra:&nbsp;60 - 80L/phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu lượng đỉnh: &gt; 120L</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực xả tối đa:&nbsp;0.7MPa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bắt đầu: bắt đầu với áp lực, bắt đầu áp&nbsp;&gt; 0.5MPa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo vệ: nhiệt độ cao quá nóng chức năng bảo vệ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiếng ồn: ≤&nbsp;55dB (A)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị Áp suất: Áp kế</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoạt động liên tục:&nbsp;0 ~ 9999H</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện:&nbsp;AC 220V – 50/60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất:&nbsp;500VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 70 x 69 x 65cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 52 Kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT | 2021-06-23 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT | 2021-06-23
947 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống Elisa | Hệ thống Elisa bán tự động | Máy rửa Elisa | Innowash+ | Fortress Diagnostics | Anh | Fortress Diagnostics | Anh |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Gia Hiệp | Anh | Nhóm 3 |  |  | 160000000 | t | Cái | true | 2021-03-05 | 2021-12-31 | <p>Máy rửa khay vi thể dùng để rửa khay giếng trong quá trình phân tích Elisa, có độ chính xác cao, phù hợp với nhiều loại giếng khác nhau</p> | <p><strong><em>Máy chính</em></strong></p><p><strong><em>Bộ link kiện chuẩn</em></strong></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Gia Hiệp | 2021-03-05 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Gia Hiệp | 2021-05-17
948 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch, đờm nhớt | New Aspiret | CA-MI S.R.L. | Italy | CA-MI S.R.L. | Italy | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân |  | Nhóm 3 |  |  | 5250000 | t | Cái | true | 2021-04-22 | 2021-12-31 | <p>Máy hút dịch trẻ sơ sinh 1 bình 1000ml</p><p>Tốc độ trao đổi khí tối đa : 15 lít/phút</p> | <p>- 01 Máy chính</p><p class="ql-align-justify">- 01 Bình chứa dịch dung tích 1000ml </p><p>- 01 Bộ lọc chống nhiễm khuẩn và chống thấm nước</p><p class="ql-align-justify">- 01 Bộ dây silicone đk.6x10mm, dài 140 cm và co nối hình nón phù hợp với các ống hút dịch</p><p class="ql-align-justify">- 01 Ống CH20 Canula </p><p>- 01 Dây nguồn</p><p>- 01 Sách hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p class="ql-align-justify">Motor: </p><p class="ql-align-justify">Bơm pittông không dầu, không cần bảo dưỡng</p><p class="ql-align-justify">Cấp nguồn:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;220V/230V-50Hz/60Hz </p><p class="ql-align-justify">Phân loại ISO 10079-1: </p><p class="ql-align-justify">Chân không cao /Lưu lượng thấp </p><p>Áp suất chân không tối đa (có thể điều chỉnh): &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;-0.75Bar&nbsp;&nbsp;-75kPa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-563mmHg</p><p class="ql-align-justify">Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa:&nbsp;15 lít/phút</p><p class="ql-align-justify">Mức nhiễu ồn:&nbsp;&nbsp;59,6 dBA</p><p class="ql-align-justify">Chu kỳ hoạt động:&nbsp;&nbsp;&nbsp;Liên tục&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Trọng lượng:&nbsp;&nbsp;2.95 kg</p><p class="ql-align-justify">Kích thước:&nbsp;&nbsp;19 x 23 x 15 cm</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2021-04-22 | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2021-04-22
949 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2086 | 3020-P-2086 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 305000000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-09-30 | <p><strong>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2086 (5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ, bóng LED, hệ thống phẳng, bao gồm bộ nguồn và cáp)</strong></p><p><br></p><p><strong><span class="ql-cursor">﻿</span>Slit Lamp Symphony 40Z Digi Ready, 5 step, converging binos, LED, unit plate system (including Power supply box and all cables)</strong></p> | <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Bàn đặt máy</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Thị kính</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Que định thị</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Giấy lót cằm</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>Mô tả tính năng kỹ thuật: </p><p>1. Hệ thống quang học:</p><p>- Kiểu: Ống nhòm hai mắt hội tụ góc 8° kiểu Galelian</p><p>- Độ phóng đại: 3 bước: 10x, 16x, 25x hoặc 5 bước: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x bằng trống xoay. </p><p>- Thị kính: 12.5x</p><p>- Vùng quan sát: 5.5, 8.5, 14, 22, 34mm</p><p>- Điều chỉnh khoảng cách đồng tử: 49 – 77mm</p><p>- Khoảng cách tiêu cự vật kính: 107mm</p><p>- Góc hội tụ vật kính: 13°</p><p>2. &nbsp;Hệ thống chiếu sáng khe và chân đế:</p><p>- Độ rộng khe: 0-14mm</p><p>- Độ dài khe: 14mm</p><p>- Kích thước mở: 0.2, 1mm2, 2, 3, 5, 9, 14mm</p><p>- Bộ lọc: Trong suốt, khử đỏ, mật độ trung tính, khuếch tán, xanh, IR, hấp thụ nhiệt.</p><p>- Xoay khe: ±360° liên tục, điểm dừng tại 0° và 180°</p><p>- Dịch chuyển chân đế: tới lui 25mm, lên xuống 107mm, trái phải 110mm</p><p>- Tinh chỉnh dịch chuyển ngang: 12mm</p><p>- Kích thước mặt bàn: 405 x 500mm</p><p>- Đèn định thị: LED</p><p>- Đèn chiếu sáng: LED/Halogen 6V 20W</p><p>3. Hệ thống Camera: 1600 x 1200 Camera, phần mềm Kapture</p><p>4. Kích thước, trọng lượng:</p><p>- Đèn khe: 25Kg, 90 x 58 x 45cm</p><p>- Nguồn điện: 110 – 240V ±10%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01
950 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống Elisa | Hệ thống Elisa bán tự động | Máy ủ Elisa | IS-A29 | Fortress Diagnostics | Anh | Fortress Diagnostics | Anh |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Gia Hiệp | Anh | Nhóm 3 |  |  | 150000000 | t | Cái | true | 2021-03-05 | 2021-12-31 | <p>Máy Ủ và Lắc khay vi thể dùng trong quá trình phân tích Elisa, có độ chính xác cao.</p> | <p class="ql-align-right"><strong>Máy chính</strong></p><p class="ql-align-right"><strong>Bộ linh kiện chuẩn</strong></p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Gia Hiệp | 2021-03-05 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Gia Hiệp | 2021-05-17
951 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ chấn thương chỉnh hình | Bàn Mổ | medifa 5000 | medifa GmbH & Co. KG | Đức | medifa GmbH & Co. KG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1100000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2022-12-31 | <p>Bàn mổ&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-06-21
952 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi độ đau liên tục cho trẻ em và sơ sinh kèm monitor theo dõi bệnh nhân | NIPE monitor | Mdoloris Medical Systems | Pháp | Mdoloris Medical Systems | Pháp |  | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 800000000 | f | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-05-31 | <p>Theo dõi độ đau liên tục cho trẻ em và sơ sinh kèm monitor theo dõi bệnh nhân</p><p>Ứng dụng trong: đánh giá đau cấp tính hoặc đau kéo dài, …</p> | <p>- 01 Máy chính<br /> - 01 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số<br /> - 01 Kẹp gá máy vào cọc truyền<br /> - 01 Cáp truyền tín hiệu</p> |  | <p>Theo dõi độ đau liên tục cho trẻ em và người lớn<br /> - Nguồn cấp: 100-250 VAC, 50/60 Hz<br /> - Màn hình theo dõi và hiển thị: màu, cảm ứng<br /> - Có cổng xuất dữ liệu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2020-11-12 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-06-23
953 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm điện giải | ISE 5000 | ISE 5000 | SFRI SAS | Pháp | SFRI SAS | Pháp | ["2020"] | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 240000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2021-12-20 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-04 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-04
954 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường y tế 1 tay quay | MD-B20 | Hengshui Hengzekang Medical Equipment Co., Ltd | Trung Quốc | Hengshui Hengzekang Medical Equipment Co., Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | Công Ty TNHH Mi Vi Ti | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 15000000 | t | Cái | true | 2021-05-06 | 2021-05-16 | <p>Giường 1 tay quay sắt sơn tĩnh điện</p><p>Kích thước: D2150*R950*C500mm</p><p>Kích thước đóng gói: 2050*980*210mm</p> | <p><strong>Chi tiết kỹ thuật:</strong></p><p>Khung giường kết hợp với vạt giường làm bằng thép tấm dập sơn epoxy, nhúng nhựa chống trầy xướt</p><p>Chức năng nâng lưng: 0-75°(±5°) bằng tay quay</p> |  | <p>Linh kiện chuẩn:</p><p>- Tay quay: 1 cái</p><p>- Đầu đuôi giường tháo ráp: 2 cái</p><p>- Bánh xe&nbsp;5” có khóa, êm - không ồn</p><p>- Thanh chắn hợp kim nhôm gấp xếp bằng nút bấm: 2 thanh</p><p>- Móc treo nước tiểu: 4 cái</p><p>- Lỗ cọc truyền dịch: 4 lỗ</p><p>- Cọc truyền dịch: 1 cái</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Mi Vi Ti | 2021-05-06 | Công Ty TNHH Mi Vi Ti | 2021-05-06
955 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy nén ép trị liệu | Air-multi | Won Industry Co., Ltd. | Hàn Quốc | Won Industry Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 12840000 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2021-12-31 | <p>Máy nén ép trị liệu</p><p>Model: Air -multi</p><p>Hãng sản xuất: WON INDUSTRY</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>Hàng mới 100%</p><p>Hàng chính hãng, bảo hành máy 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất</p><p>Nước sản xuất: Hàn Quốc</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt</p> | <p>Máy chính + 02 bao chân (M) + 01 ống dẫn khí đôi + 02 lót bàn chân</p> | <p>Tùy chọn bao tay, bao eo, Mini cuff, Bao bàn chân</p> | <p>Tính năng kỹ thuật:</p><p>Bảng điều khiển cảm ứng</p><p>4 chế độ nén khí (5 khoang khí)</p><p>Có thể chọn vị trí điều trị cụ thể</p><p>Áp lực trị liệu : 50mmHg – 280mmHg,</p><p>điều khiển bằng núm xoay, thông số áp lực hiển thị theo thang chia</p><p>Hiển thị PLUG LED: có đèn báo máy kết nối thành công với dây dẫn khí</p><p>Có chế độ điều trị: AUTO – ALL –&nbsp;STEP - REPEAT</p><p>Thời gian điều trị: 15 phút hoặc 30 phút</p><p>Nút dừng khẩn cấp : START, STOP</p><p>Kích thước máy: 210x200x125 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT | 2021-06-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT | 2021-06-30
956 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo lực cơ hô hấp | MicroRPM | Vyaire Medical GmbH | Đức | Vyaire Medical GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | Đức | Nhóm null |  |  | 59000000 | t | Cái | true | 2021-06-23 | 2021-12-31 | <p>MicroRPM giúp hỗ trợ, đánh giá và theo dõi tình trạng bệnh của bệnh nhân COPD (bệnh nhân COPD thuộc chương trình phục hồi chức năng phổi); và hỗ trợ đánh giá/phát hiện bệnh nhân có các bệnh lý ảnh hưởng đến chức năng về lực cơ hô hấp</p> | <p>- Máy chính: 01 cái<br /> - Pin: 01 cái<br /> - Dụng cụ hiệu chuẩn: 01 cái<br /> - Van áp lực thở vào + thở ra: 01 bộ<br /> - Adapter giữa van áp lực và ống thổi: 01 cái<br /> - Adapter giữa máy và đầu đo mũi: 01 cái<br /> - Bộ đầu đo mũi các loại: 01 bộ<br /> - Vật tư tiêu hao đi kèm: 01 bộ</p> |  | <p>- Áp lực hoạt động: -300 – 300cmH20<br /> - Độ phân giải: &nbsp;1 cmH20<br /> - Độ chính xác: ±3%<br /> - Nhiệt độ hoạt động: 0 – 40 độC<br /> - Độ ẩm hoạt động: 30% - 90%.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2020-11-12 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-06-23
957 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động | M250 | MTI Diagnostics GmbH | Trung Quốc | MTI Diagnostics GmbH | Đức | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thiết bị An Việt |  | Nhóm 4 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa tích hợp điện giải M250 là máy phân tích có khả năng thực hiện đồng thời các xét nghiệm sinh hóa và điện giải tự động hoàn toàn, có khả năng truy cập ngẫu nhiên, liên tục và vị trí khẩn.</p><p>Công suất:</p><p>- Xét nghiệm sinh hóa: 250 test/giờ</p><p>Cuvteet được tái sử dụng với hệ thống tự động rửa trên máy</p><p>Khay mẫu và hóa chất có chế độ tự động làm lạnh</p><p><br></p> | [8 empty] | Công ty TNHH thiết bị An Việt | 2021-06-17 | Công ty TNHH thiết bị An Việt | 2021-06-17
958 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy ly tâm | Máy ly tâm đa năng | Máy ly tâm đa năng | S300T | Kubota Corporation | Nhật Bản | Kubota Corporation | Nhật Bản | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 110000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-14 | 2021-12-31 | <p><strong>Thiết kế gọn gàng</strong></p><p class="ql-align-justify">Sử dụng thiết bị mỗi ngày với thiết kế gọn gàng giúp người sử dụng thao tác nhanh hơn.</p><p class="ql-align-justify">Buồng ly tâm được thiết kế giúp đặt và lấy ống mẫu dễ dàng. Các máy ly tâm lạnh thông thường có ống làm lạnh xung quanh buồng ly tâm, làm cho thiết bị trở nên to hơn. Nhưng S300 được thiết kế với các đường cong xung quanh, giảm bớt các bộ phận không cần thiết, giúp thiết bị trở nên gọn gàng hơn.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>Chức năng an toàn khi vận hành và cảm biến phát hiện mất cân bằng trong 2 giây</strong></p><p class="ql-align-justify">Có chức năng mới là phát hiện mất cân bằng nhanh chóng ở vận tốc thấp hơn. Chỉ khoảng 2 giây sau khi bắt đầu ly tâm, phát hiện các rung động bất thường và cảnh báo thiết bị mất cân bằng.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>Giảm thời gian bắt đầu ly tâm lại</strong></p><p class="ql-align-justify">Khi thiết bị dừng ly tâm do mất cân bằng, người sử dụng chỉ biết khi kiểm tra máy ly tâm.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>Ngăn chặn làm hỏng ống mẫu</strong></p><p class="ql-align-justify">Khi giá đựng không đúng loại được sử dụng ly tâm, ống chứa mẫu sẽ bị vỡ, và cần phải lấy mẫu lại từ bệnh nhân. Kubota giúp ngăn chặn vỡ ống mẫu với chức năng này.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>Màn hình hiển thị LCD</strong></p><p class="ql-align-justify">Giao diện thân thiện, màn hình LCD sáng khi vận hành và tắt sau khi quá trình ly tâm hoàn tất.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>Các phím chức năng</strong></p><p class="ql-align-justify">Trang bị các phím cài đặt nhanh. Các phím Bắt Đầu / Dừng / Mở Nắp lớn hơn và nổi bật giúp người sử dụng thao tác dễ dàng cho công việc hàng ngày. Cài đặt chức năng bằng các phím mũi tên. Các thông tin và lỗi được hiển thị trên màn hình.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>Thiết bị an toàn</strong></p><p class="ql-align-justify">Kubota sản xuất các nguyên mẫu ở giai đoạn phát triển và thực hiện các bài kiểm tra độ bền dựa trên các điều kiện sử dụng thực tế. Chỉ những sản phẩm vượt qua các bài kiểm tra độ bền nghiêm ngặt mới có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo.&nbsp;</p> | <p><strong>1. Cấu Hình</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rotor: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá&nbsp;đỡ ống nghiệm&nbsp;loại 24 x 10 mL: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sách&nbsp;hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt: 1 bộ</p> |  | <p><strong>2.&nbsp;Đặc tính kỹ thuật</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ tối đa: 4000 vòng/phút</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RCF tối đa: 2,610 x gam</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích cực đại: 360ml</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có nắp đậy để chống tác hại sinh học trong điều kiện hoạt động.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ chương trình 99 kênh, trong đó có 3 kênh cài đặt trực tiếp trên bàn phím điều khiển</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có âm báo hiệu khi kết thúc hoạt động</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng an toàn khi vận hành và cảm biến phát hiện mất cân bằng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khả năng ly tâm hỗn hợp 2 loại ống mẫu khác nhau cùng lúc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD sáng có thể theo dõi từ xa khi vận hành</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điều khiển: bằng vi xử lý,Tốc độ, RCF, thời gian, tăng tốc &amp; giảm tốc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị báo động: nắp mở, không cân bằng, quá tốc độ, cảm biến tốc độ, bộ đổi điện, khóa nắp, cảm biến cân bằng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cài đặt được: Tăng tốc/ Giảm tốc, khoảng đặt tốc độ, RCF, thời gian</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn: 60dB</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 220v ~230V/ 50Hz&nbsp;&nbsp;</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-05-26 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-05-26
959 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo nồng độ khí CO trong hơi thở | MicroCO | Vyaire Medical GmbH | Đức | Vyaire Medical GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | Đức | Nhóm null |  |  | 40000000 | t | Cái | true | 2021-06-23 | 2021-12-31 | <p>Máy Micro CO sử dụng để phát hiện nồng độ khí CO trong hơi thở.&nbsp;</p><p> Đo nồng độ carbon monoxide phế nang (tính bằng PPM) và tỷ lệ phần trăm của carboxyhemoglobin.</p><p> Sử dụng trong các TT cai thuốc lá, phòng khám, phòng cấp cứu, cứu hộ chữa cháy.</p> | <p>- Máy chính kèm pin trong: 01 máy<br /> - Adapter giữa&nbsp;ống thổi và máy chính: 01 cái<br /> - Ống thổi giấy dùng một lần: 01 hộp</p> |  | <p>- Dải hiển thị: 0 – 100 ppm<br /> - Độ phân giải: 1ppm<br /> - Thời gian đáp ứng: &lt; 15 giây</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2020-11-12 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-06-23
960 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy nén ép trị liệu | Air 9 | Won Industry Co., Ltd. | Hàn Quốc | Won Industry Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 10932000 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2021-12-31 | <p>Máy nén ép trị liệu</p><p>Model: Air 9</p><p>Hãng sản xuất: WON INDUSTRY</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>Hàng mới 100%</p><p>Hàng chính hãng, bảo hành máy 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất</p><p>Nước sản xuất: Hàn Quốc</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt</p> | <p>Máy chính + 02 bao chân (M) + 01 ống dẫn khí đôi + 02 lót bàn chân</p> | <p>Tùy chọn bao tay, bao eo, Mini cuff, Bao bàn chân</p> | <p>Tính năng kỹ thuật:</p><p>Bảng điều khiển cảm ứng</p><p>4 chế độ nén khí (5 khoang khí)</p><p>Có thể chọn vị trí điều trị cụ thể</p><p>Áp lực trị liệu : 50mmHg – 280mmHg,</p><p>điều khiển bằng núm xoay, thông số áp lực hiển thị theo thang chia</p><p>Hiển thị PLUG LED: có đèn báo máy kết nối thành công với dây dẫn khí</p><p>Có chế độ điều trị: AUTO – ALL –&nbsp;STEP - REPEAT</p><p>Thời gian điều trị: 15 phút hoặc 30 phút</p><p>Nút dừng khẩn cấp : START, STOP</p><p>Kích thước máy: 210x200x125 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT | 2021-06-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT | 2021-06-30
961 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy đo chiều dài ống tuỷ | Máy kiểm tra độ tủy sống của răng và phụ kiện | Digitest III Tooth Vitality Tester | Parkell, Inc. | Mỹ | Parkell, Inc. | Mỹ |  | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Dentech | Mỹ | Nhóm null |  |  | 17500000 | t | Bộ | false | 2021-05-17 | 2021-12-31 | <p>Máy kiểm tra độ tủy sống của răng</p> | <p>1 Máy chính để kiểm tra độ tủy sống của răng</p><p>4 đầu tip</p><p>1 dây dẫn và 1 kẹp</p><p>1 cục sạc</p><p>và phụ kiện (bao gồm 1 máy, 1 dây và 1 đầu dẫn điện)</p><p><br></p> |  | <p>Phương pháp hoạt động của thiết bị: Liên tục</p><p>Điều kiện hoạt động: 15-40C, 10-80% RH</p><p>Điều kiện vận chuyển, bảo quản: 10-40C, 10-80% RH</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Dentech | 2021-05-17 | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Dentech | 2021-05-17
962 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng (tiêu hóa) + 1 bộ dụng cụ | Endocam Logic HD Lite | Richard Wolf GmbH | Đức | Richard Wolf GmbH | Đức | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thành Phương | Đức | Nhóm null |  |  | 4000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-13 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi dùng cho phẫu thuật ổ bụng - tiêu hóa.</p> | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống máy chính:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh nội soi Full HD </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đầu Camera 1CCD </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Nguồn sáng LED 1.2</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy bơm khí CO2 ổ bụng 20L/phút </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng </p><p>&nbsp;</p><p><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị khác:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy đốt điện </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Màn hình chuyên dụng y tế 24”</p><p>&nbsp;</p><p><strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện kèm theo (Mua tại Việt Nam)</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Xe đẩy hệ thống nội soi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03 Bình CO2 loại trung</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây dẫn khí CO2 chịu áp lực cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Van giảm áp</p><p>01 hộp clip LT300</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thành Phương | 2021-05-13 | Công ty TNHH Thành Phương | 2021-06-17
963 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo liều phóng xạ | Nhãn in - Phụ kiện Máy chuẩn liều phóng xạ | 7120-1240 | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | Mỹ | Nhóm null |  |  | 53536176 | t | Hộp | true | 2021-02-25 | 2021-09-30 | <p>Mô tả chung: Nhãn in sử dụng cho máy in kết quả chuẩn liều</p> | <p>Nhãn in: 01 hộp</p><p>Mã sản phẩm: <span style="color: rgb(35, 31, 32);">7120-1240</span></p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-02-25 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-06-04
964 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống CT - Scanner | Hệ thống CT Scanner < 32 lát cắt/vòng quay | Bóng phát tia X-quang | GS-4570 | Varex Imaging Corporation | Mỹ | Varex Imaging Corporation | Mỹ | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2500000000 | t | Bộ | true | 2021-06-04 | 2021-12-31 | <p><strong>Bóng phát tia X-quang</strong></p><p><strong>Model: GS – 4570</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Varex Imaging Corporation</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Mỹ</strong></p><p><br></p> | <p>Máy chính + phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p> |  | <p>Dung lượng trữ nhiệt của Anode: 5.0MHU</p><p>Tiêu điểm sợi đốt: 0,7 x 0,8 (nhỏ); 1,2 x 1,4 (lớn);</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | 2021-06-04 | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | 2021-06-04
965 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi độ đau liên tục cho trẻ em và người lớn | ANI monitor V2 | Mdoloris Medical Systems | Pháp | Mdoloris Medical Systems | Pháp |  | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | Pháp | Nhóm null |  |  | 500000000 | f | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-05-31 | <p>Theo dõi độ đau liên tục cho trẻ em và người lớn</p><p>Ứng dụng trong: dự đoán phản ứng huyết động, quản lý thuốc giảm đau, …</p> | <p>- 01 Máy chính<br /> - 01 Kẹp gá máy vào cọc truyền<br /> - 01 Cáp truyền tín hiệu<br /> - 01 Hộp cảm biến</p> |  | <p>Theo dõi độ đau liên tục cho trẻ em và người lớn<br /> - Nguồn cấp: 100-240 VAC, 50/60 Hz<br /> - Loại pin: Lithium-ion<br /> - Màn hình theo dõi và hiển thị: màu, cảm ứng<br /> - Có cổng xuất dữ liệu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2020-11-12 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-06-23
966 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng hơi Tuttnauer | 6671162-1V | TUTTNAUER EUROPE B.V | Hà Lan | TUTTNAUER EUROPE B.V | Hà Lan |  | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 5100000000 | t | Hệ thống | true | 2021-02-22 | 2021-05-31 | <ul><li>Có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương</li><li>Đáp ứng các tiêu chuẩn và qui định/hướng dẫn kỹ thuật: EN285, ST-8, PED 97/23 EEC, ...</li><li>Sử dụng nguồn điện 380V-400V, tần số 50/60Hz</li><li>Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh</li></ul> | <p>Máy chính: 01</p> |  | <ul><li>Kích thước ngoài: 999 x 1980 x 2340 (mm)</li><li>Dung tích hiệu dụng: 860l</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-02-22 | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-17
967 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy nén ép trị liệu | LC 1200P | Won Industry Co., Ltd. | Hàn Quốc | Won Industry Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 81108000 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2021-12-31 | <p>Máy nén ép trị liệu</p><p>Model: LC 1200P</p><p>Hãng sản xuất: Won Industry Co., Ltd</p><p>- Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485</p><p>- Hàng mới 100%</p><p>- Nguồn điện: AC 220~230/100~110V; 50~60Hz</p> | <p>&nbsp;Máy chính: 01 máy</p><p>- Dây dẫn khí đôi: 01 bộ</p><p>- Túi bọc chân: 01 cặp</p><p>- Dây dẫn khí đơn: 01 bộ</p><p>- Túi bọc tay: 01 cái</p><p>- Dây nguồn: 01 bộ</p><p>- Công tắc an toàn: 01 cái</p><p>- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 cuốn</p> | <p>- Túi kéo dài: 01 túi</p><p>- Túi bọc chân : 01 cặp&nbsp;</p><p>- Túi bọc tay: 01 túi</p><p>- Túi bọc&nbsp;eo: 01 cái</p><p>- Dây dẫn khí đơn cho túi eo (single hose): 01 bộ</p><p>- Dây dẫn khí đơn cho túi tay (single hose): 01 bộ</p><p>- Dây dẫn khí đôi cho chân ( double hose): 01 bộ&nbsp;</p><p>- Dây dẫn khí ba (triple hose): 01 bộ</p> | <p>- Điều kiện hoạt động:&nbsp;</p><p>+&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ môi trường: 10 - 40℃</p><p>+&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tương đối: 30 -85%</p><p>- Buồng khí mát xa cơ thể tuần tự giúp đẩy máu từ mũi chân lên cơ thể phía trên.</p><p>- Màn hình hiển thị LCD</p><p>- Áp lực điều trị : 50mmHg - 260mmHg ±10%, điều khiển bằng các nút, giá trị áp lực hiển thị theo thang chia&nbsp;</p><p>- 08 mode nén ép : A, B, C, D, E, F, G, H có đèn hiển thị mode đang hoạt động, chọn mode điều trị bằng nút bấm.</p><p>- Có 05 tốc độ điều trị để chọn lựa và có đèn hiển thị mức tốc độ .</p><p>- Thời gian điều trị hiển thị bằng đèn LED : có thể cài đặt 0 - 60 phút, bước cài đặt: 01 phút</p><p>- Nút dừng khẩn cấp : Start, Stop&nbsp;</p><p>- Kích thước máy: 415x 360x 210 mm</p><p>- Công suất: 70VA</p><p>- Trọng lượng: 12 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT | 2021-06-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT | 2021-06-30
968 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | DR-ID 1200SE (FDR D-EVO II) | Fujifilm Techno Products Co. Ltd. | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 2750000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p class="ql-align-justify">Thiết bị mới 100%,</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Điều kiện môi trường làm việc: </p><p class="ql-align-justify">+ Nhiệt độ tối đa: 30⁰C</p><p class="ql-align-justify">+ Độ ẩm tối đa: 80%</p><p class="ql-align-justify"> Nguồn điện sử dụng: 100-240V, 50Hz</p><p> </p> |  |  | <p>Thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26
969 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang tổng quát | Hệ thống X quang chẩn đoán (kỹ thuât số) 630mA | XR5 | OSKO, Inc. | Mỹ | OSKO, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 6000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p><a href="https://quanlytrangthietbiyte.com/chi-tiet-thiet-bi?name=H%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20X%20quang%20ch%E1%BA%A9n%20%C4%91o%C3%A1n&amp;type=1&amp;idD=1606" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Hệ thống X quang chẩn đoán</a> với thiết kế ấn tượng, tinh xảo, mạnh mẽ.</p><p>Tay đở đầu đèn chống rung động.</p><p>Cảm biến tay cầm giúp người sử dụng không phải nhấn công tắc khi mở chốt để di chuyển đầu đèn.</p><p>Chỉ thị vị trí trung tâm: dễ dàng phát hiện vị trí trung tâm trên bucky bàn.</p><p>Khung đỡ làm bằng hợp kim nhôm.</p><p>Vòng bi và bánh răng chất lượng.</p><p>Cân bằng đối trọng bằng lo xo.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-30 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2021-04-22
970 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2054 | 3020-P-2054 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 452500000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-09-30 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2054 (Loại có thể nâng cấp digital, 5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ, bộ chuẩn hoàn chỉnh kèm mặt bàn)</span></p><p><br></p><p><span class="ql-cursor">﻿</span>Slit Lamp Symphony 40ZDi, 5 step, converging binos, complete on Table Top</p> | <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Bàn đặt máy</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Thị kính</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Que định thị</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Giấy lót cằm</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>Mô tả tính năng kỹ thuật: </p><p>1. Hệ thống quang học:</p><p>- Kiểu: Ống nhòm hai mắt hội tụ góc 8° kiểu Galelian</p><p>- Độ phóng đại: 3 bước: 10x, 16x, 25x hoặc 5 bước: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x bằng trống xoay. </p><p>- Thị kính: 12.5x</p><p>- Vùng quan sát: 5.5, 8.5, 14, 22, 34mm</p><p>- Điều chỉnh khoảng cách đồng tử: 49 – 77mm</p><p>- Khoảng cách tiêu cự vật kính: 107mm</p><p>- Góc hội tụ vật kính: 13°</p><p>2. &nbsp;Hệ thống chiếu sáng khe và chân đế:</p><p>- Độ rộng khe: 0-14mm</p><p>- Độ dài khe: 14mm</p><p>- Kích thước mở: 0.2, 1mm2, 2, 3, 5, 9, 14mm</p><p>- Bộ lọc: Trong suốt, khử đỏ, mật độ trung tính, khuếch tán, xanh, IR, hấp thụ nhiệt.</p><p>- Xoay khe: ±360° liên tục, điểm dừng tại 0° và 180°</p><p>- Dịch chuyển chân đế: tới lui 25mm, lên xuống 107mm, trái phải 110mm</p><p>- Tinh chỉnh dịch chuyển ngang: 12mm</p><p>- Kích thước mặt bàn: 405 x 500mm</p><p>- Đèn định thị: LED</p><p>- Đèn chiếu sáng: LED/Halogen 6V 20W</p><p>3. Hệ thống Camera: 1600 x 1200 Camera, phần mềm Kapture</p><p>4. Kích thước, trọng lượng:</p><p>- Đèn khe: 25Kg, 90 x 58 x 45cm</p><p>- Nguồn điện: 110 – 240V ±10%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01
971 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng khí EO (2 cửa) | HG-5025E.P | Hanshin Medical Co.,Ltd | Hàn Quốc | Hanshin Medical Co.,Ltd | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 4800000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-09 | 2022-04-09 | <p>Tiệt trùng bằng khí EO là phương pháp tiệt trùng ưu việt và ngày càng phổ biến trên thế giới. Phương pháp này có thể giết hết tất cả các virus, vi khuẩn và nấm, bao gồm cả bào tử vi khuẩn. Đây là phương pháp tiệt trùng có ưu điểm là xử lý ở nhiệt độ thấp, thích hợp với hầu hết các sản phẩm cần tiệt trùng kể cả vật liệu bằng nhựa không chịu nhiệt cao và tương thích với hầu hết các vật liệu (như thiết bị y tế).</p> | <p><strong><u>Đặc tính kỹ thuật</u></strong></p><p> Là máy tiệt trùng nhiệt độ thấp sử dụng khí EO</p><p> Là loại máy 2 cửa dung tích 250 lít</p><p><br></p> |  | <p><strong><u>Đặc tính kỹ thuật</u></strong></p><p> Là máy tiệt trùng nhiệt độ thấp sử dụng khí EO</p><p> Là loại máy 2 cửa dung tích 250 lít</p><p> Vật liệu buồng hấp bằng thép không gỉ STS 316L, kích thước W500 x D1,000 x H500 mm</p><p> Số giá chứa hàng : 03 giá</p><p>+ Giá để đồ: W475 x D900 x H 180 mm (1 cái)</p><p>+ Giá để đồ: W475 x D450 x H 180 mm (2 cái)</p><p> Màn hình cảm ứng LCD màu hiển thị các thông tin chính cho quá trình hoạt động: Trạng thái của chu trình, nhiệt độ chu trình, ....</p><p> Chất khử trùng: 100% Ethylene Oxide (EO) gas, Loại Cartridge (trọng lượng khí, 170g)</p><p> Chu trình tiệt trùng tại nhiệt độ 38 độ C:</p><p>+ Thời gian loại bỏ không khí ( kiểm tra rò rỉ chân không ) : 10 phút</p><p>+ Thời gian bơm khí: Từ 210 phút (3h30’ – P3) đến 270 phút (4h30’ – P4)</p><p>+ TTổng thời gian cho một chu trình tiệt khuẩn (giờ: phút): Từ 10 giờ 30 phút (P3= Thời gian bơm khí 3h 30’+ Thời gian sục khí 7h00’) đến 11 giờ 30 phút (P4 = Thời gian bơm khí 4h30’ + Thời gian sục khí 7h00’)</p><p> Chu trình tiệt trùng tại nhiệt độ 56 độ C:</p><p>+ Thời gian loại bỏ không khí ( kiểm tra rò rỉ chân không ) : 10 phút</p><p>+ Thời gian bơm khí: Từ 90 phút (1h30’ – P1) đến 150 phút (2h30’ – P2)</p><p>+ Tổng thời gian cho một chu trình tiệt khuẩn (giờ: phút): từ 8 giờ 30 phút (P1= Thời gian bơm khí 1h 30’+ Thời gian sục khí 7h00’) đến 9 giờ 30 phút (P2= Thời gian bơm khí 2h 30’+ Thời gian sục khí 7h00’)</p><p> Có sẵn cổng để kết nối và truyền dữ liệu.</p><p> Dữ liệu các chu trình được lưu trữ lại và truyền qua cổng truyền dữ liệu ra bên ngoài</p><p> Tự động đuổi khí: Sau khi kết thúc chu trình tiệt trùng, qúa trình đuổi khí sẽ được thực hiện tự động ngay trong buồng mà không cần di chuyển mẻ hấp.</p><p> Cho phép người vận hành có thể mở cửa bằng thao tác trên màn hình máy và chỉ khi máy ở chế độ an toàn mới có thể mở được.</p> | [5 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-04-09 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-04-09
972 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang tổng quát | Hệ thống X quang chẩn đoán (kỹ thuật số) 500mA | XR5 | OSKO, Inc. | Mỹ | OSKO, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 5500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p><a href="https://quanlytrangthietbiyte.com/chi-tiet-thiet-bi?name=H%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20X%20quang%20ch%E1%BA%A9n%20%C4%91o%C3%A1n&amp;type=1&amp;idD=1606" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Hệ thống X quang chẩn đoán</a> với thiết kế ấn tượng, tinh xảo, mạnh mẽ.</p><p>Tay đở đầu đèn chống rung động.</p><p>Cảm biến tay cầm giúp người sử dụng không phải nhấn công tắc khi mở chốt để di chuyển đầu đèn.</p><p>Chỉ thị vị trí trung tâm: dễ dàng phát hiện vị trí trung tâm trên bucky bàn.</p><p>Khung đỡ làm bằng hợp kim nhôm.</p><p>Vòng bi và bánh răng chất lượng.</p><p>Cân bằng đối trọng bằng lo xo.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-12-31 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2021-04-22
973 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | HL-SK-151 | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. | Hàn Quốc | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 89000000 | t | Cái | true | 2021-01-11 | 2022-01-11 | <ul><li>Giường bệnh nội trú HL-SK-151 được sử dụng trong quá trình vận chuyển hồi sức và chăm sóc bệnh nhân</li><li>Bảng đầu và chân làm bằng P.P có thể dễ dàng lắp ráp và tháo rời, làm sạch bề mặt một cách nhanh chóng và đơn giản</li><li>Thanh chắn hai bên giường làm bằng hợp kim nhôm,mỗi thanh chắn gồm 5 cọc, loại sập với khóa an toàn</li><li>Bề mặt giường làm bằng vật liệu P.P</li><li>Khung giường được làm từ các ống hình chữ nhật ERW bằng thép nhẹ với 4 lỗ cắm cọc truyền dịch</li><li>Nệm giường có thể làm sạch hiệu quả và nhanh chóng</li><li>Bàn ăn trên giường bằng chất liệu P.P, có thể gập lại khi không sử dụng đến</li><li>Truyền động:&nbsp;Hệ thống truyền động LINAK được kiểm tra độ bền 50.000 lần (sản xuất tại Đan Mạch)</li><li>Có thể bao gồm Bảng điều khiển y tá (tùy chọn), pin dự phòng (tùy chọn), bảng điều khiển cầm tay (tùy chọn)</li><li>Bánh xe 5” có khóa di chuyển êm ải, không gây tiếng ồn</li><li>1 cọc truyền dịch bằng thép không gỉ</li></ul><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-01-11 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-01-11
974 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi huyết động | Máy đo huyết động không xâm lấn (Máy đo cung lượng tim không xâm lấn) | Wakie TO | Atys Medical | Pháp | Atys Medical | Pháp | ["2021"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1250000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-09 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><br></p><p><strong>Theo dõi các Bệnh nhân có nguy cơ:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;<strong>Gây mê:</strong></p><p>+ Qúa trình phẫu thuật đại phẫu</p><p>+ Thể tích lớn và biến đổi huyết động</p><p>+ Bệnh nhân tim không phẫu thuật tim</p><p>+ Người già</p><p>+ Chấn thương</p><p>-&nbsp;&nbsp;<strong>Hồi sức:</strong></p><p>+ Huyết động không ổn định hoặc sử dụng Amin</p><p>+ Theo dõi hậu phẫu/ chăm sóc chuyên sâu</p><p>+ Bệnh lý ARDS hoặc phổi khác</p><p>+ Suy đa cơ quan</p><p>+ Bệnh nhân bị bỏng nặng</p> | <p> - Máy chính với màn hình cảm ứng 15": 01 chiếc</p><p> - Đầu dò thực quản loại sử dụng nhiều lần: 01 chiếc</p><p> - Vỏ bọc đầu dò dùng 1 lần: 20 chiếc</p><p> - Ổ cứng tích hợp: 01 chiếc</p><p> -Và các phụ kiện khác</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Tám chỉ số được chọn để hiển thị đánh giá tải trước, co bóp thất trái và hậu tải</strong></p><p class="ql-align-justify">- Nhịp tim</p><p class="ql-align-justify">- Thời gian chảy</p><p class="ql-align-justify">- Thời gian chảy chính xác</p><p><span style="color: black;">- Vận tốc đỉnh</span></p><p><strong style="color: black;">- </strong><span style="color: black;">Vận tốc đỉnh Delta</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;Khoảng cách tống máu</p><p>-&nbsp;&nbsp;Gia tốc trung bình</p><p>-&nbsp;&nbsp;Đầu ra cung lượng tim ước tính</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thể tích đột quỵ ước tính</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chỉ số tim ước tính</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tổng sức cản mạch máu toàn thân (TSVR)</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc | 2021-04-09 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc | 2021-04-09
975 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | Máy đo đường huyết VIVACHEK ECO | VGM02 | VivaChek Laboratatories, Inc | Trung Quốc | VivaChek Laboratatories, Inc | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1500000 | t | Hộp | true | 2021-06-23 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong><em>Quy cách đóng gói: </em>01 bộ/ hộp </strong>, bao gồm:</p><ul><li class="ql-align-justify">01 máy đo đường huyết VivaChek ECO </li><li>01 hộp 50<strong> que</strong> thử đường huyết VivaChek ECO, Tiệt trùng từng que</li><li class="ql-align-justify">­01 bút lấy máu + 50 kim lấy máu</li><li>01 túi đựng kèm HDSD tiếng Anh, tiếng Việt</li></ul> | <p class="ql-align-justify"><strong><em>Quy cách đóng gói: </em>01 bộ/ hộp </strong>, bao gồm:</p><ul><li class="ql-align-justify">01 máy đo đường huyết VivaChek ECO </li><li>01 hộp 50<strong> que</strong> thử đường huyết VivaChek ECO, Tiệt trùng từng que</li><li class="ql-align-justify">­01 bút lấy máu + 50 kim lấy máu</li><li>01 túi đựng kèm HDSD tiếng Anh, tiếng Việt</li></ul><p><br></p> |  | <p><strong>Tính năng kỹ thuật Máy và Que thử đường huyết VIVACHEK ECO</strong></p><p>Dải đo đường huyết&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 10 - 600 mg/dL (0.6 - 33.3 mmol/L)</p><p>Hiệu chỉnh kết quả&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Plasma tương đương</p><p>Mẫu máu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Máu toàn phần</p><p>Thể tích lấy mẫu máu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 0.5 µL</p><p>Thời gian đo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 5 giây</p><p>Nguồn cung cấp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: pin CR 2032 3.0V</p><p>Tuổi thọ pin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 12 tháng hoặc gần 1.000 lần đo</p><p>Bộ nhớ máy&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Lưu 900 kết quả kèm thông tin ngày giờ</p><p>Tự động tắt nguồn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 2 phút sau khi không sử dụng</p><p>Khối lượng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Gần 47g (kèm pin)</p><p>Nhiệt độ hoạt động&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 5 - 45<sup>0</sup>C</p><p>Độ ẩm hoạt động&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 10 - 90% (không bảo hòa)</p><p>Dải đo nồng độ hồng cầu HCT&nbsp;: 20 - 70%</p><p>Cổng dữ liệu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Mini USB</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-23 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-23
976 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Analog for Pop Up Transfer Abutment Platform 4.8, Cone 6mm | IA-PUT-M | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 2008125 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul> <li>Làm bằng titan</li> <li>Thiết kế: M</li> <li>Côn (mm): 6,0</li> <li>Bệ: 4,8 mm</li> </ul> | <ul> <li>Làm bằng titan</li> <li>Thiết kế: M</li> <li>Côn (mm): 6,0</li> <li>Bệ: 4,8 mm</li> </ul> |  | <ul> <li>Làm bằng titan</li> <li>Thiết kế: M</li> <li>Côn (mm): 6,0</li> <li>Bệ: 4,8 mm</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
977 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | Hệ Thống X quang Kỹ Thuật Số Cố Định 500mA | DM-5125 | Dongmun Co. Ltd | Hàn Quốc | Dongmun Co. Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật MSD | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 1840000000 | t | Hệ thống | false | 2021-04-22 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY CHỤP&nbsp;X-QUANG CAO TẦN 500mA</strong></p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DONGMUN</p><p class="ql-align-justify">Nước sản xuất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HÀN QUỐC</p><p class="ql-align-justify">Model&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>DM-5125</strong></p><p class="ql-align-justify">Năm sản xuất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2020</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng:&nbsp;ISO-13485, CE&nbsp;</p> | <p><strong><em><u>Cấu hình chính bao gồm&nbsp;&nbsp;:</u></em></strong></p><p class="ql-align-justify">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Tủ điều khiển và bảng điều khiển</p><p class="ql-align-justify">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Hệ thống cột mang đầu bóng phát tia X</p><p class="ql-align-justify">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bàn chụp với mặt bàn trượt 4 chiều có grid và khay cassette</p><p class="ql-align-justify">4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cột giá chụp phổi gắn sàn-tường có grid và khay cassette</p><p class="ql-align-justify">5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đầu bóng phát tia X</p><p class="ql-align-justify">6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ gom chỉnh tia – Collimator</p><p class="ql-align-justify">7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đôi cáp cao thế dài 14m</p><p class="ql-align-justify">8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng&nbsp;</p><p>9) 01 tấm nhận ảnh trực tiếp DR</p><p>10) 01 Bộ phần mềm xử lý hình ảnh</p><p>11) 01 Bộ máy tính</p> | [7 empty] | Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật MSD | 2021-04-22 | Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật MSD | 2021-04-22
978 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng (tiêu hóa) + 1 bộ dụng cụ | ENDOCAM Logic HD | Richard Wolf GmbH | Đức | Richard Wolf GmbH | Đức | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thành Phương | Đức | Nhóm null |  |  | 7000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-07 | 2021-12-31 | <p>Model: Endocam Logic HD kèm 1 bộ dụng cụ dùng cho phẫu thuật nội soi ổ bụng</p><p><br></p> | <p>- Bộ xữ lý hình ảnh Emdocam Logic HD</p><p>- Nguồn sáng LED 2.1</p><p>- Máy bơm CO2 có làm ấm khí</p><p>- Máy hút / tưới rửa</p><p>- Xe đẩy hệ thống</p><p>- Bộ dụng cụ phẩu thuật nội soi ổ bụng </p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thành Phương | 2021-05-07 | Công ty TNHH Thành Phương | 2021-05-07
979 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Tekno-medical Optik-Chirurgie GmbH | Đức | Tekno-medical Optik-Chirurgie GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | Đức | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | t | Bộ | true | 2021-05-17 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>&nbsp;</strong></p><p>Hãng sản xuất: Tekno Medical Optik Chirurgie GmbH</p><p>Nước sản xuất: Đức</p><p>Năm sản xuất: 2020 trở về sau</p><p>Hàng mới 100%</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2021-05-17 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2021-05-17
980 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy sốc điện Tâm Thần ( Máy choáng điện tâm thần có chức năng theo dõi điện não, điện tim, điện cơ) | MECTA SIGMA | MECTA Corporation | Mỹ | MECTA Corporation | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1300000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-09 | 2021-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(58, 58, 58);">Máy dùng điều trị cho các tình trạng sức khỏe tâm thần nghiêm trọng bao gồm trầm cảm nặng, rối loạn lưỡng cực và các bệnh tâm thần như tâm thần phân liệt...</span></p> | <p>Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm</p> |  | <p>- Đặc điểm ECT (Electro Convulsive Therapy)</p><p>- <strong>Cấu hình xung</strong>: Xung vuông góc 2 chiều dòng không đổi.</p><p>- <strong>Các test bên trong</strong>: Xung điều trị truyền vào bên trong 300 Ω và được kiểm tra dòng và năng lượng, thời gian tồn tại, tần số và độ rộng xung. Tính năng an toàn cũng được kiểm tra.</p><p>- <strong>Đo năng lượng</strong>: Năng lượng truyền được đo trên cơ sở dòng điện và điện áp thực tế truyền trong mỗi xung để hiệu chỉnh toàn bộ phạm vi trở kháng động của bệnh nhân.</p><p>- <strong>Dải trở kháng tĩnh bệnh nhân</strong>: định mức ≤100 - ≥5000 Ω, tại 768 Hz, được yêu cầu phù hợp để truyền kích thích</p><p>- Dải điện áp cho phép (để truyền kích thích): ≤50 - ≥400 V</p><p>- <strong>Bảo vệ:</strong> bảo vệ chống chạm điện cực hoặc các trường hợp ngắn mạch khác cũng như các tình trạng hở mạch</p><p>- <strong>Chỉ thị ánh sáng</strong>: đèn LED 3 màu (ánh sáng chỉ thị trạng thái kích thích): xanh-có thể điều khiển kích thích, Màu hổ phách- điều trị và các bước tiếp theo.</p><p>- <strong>Chỉ thị âm thanh</strong>: Có âm thanh cảnh báo cho giai đoạn chuẩn bị điều trị (bíp) và điều trị (âm thanh liên tục)</p><p>- <strong>Màn hình LCD</strong>:</p><p>+ Loại màn hình: Màu TFT LCD cảm ứng và đèn nền LED</p><p>- <strong>Máy in nhiệt loại 4 kênh</strong>:</p><p><strong><u>Thông số theo dõi điện não</u></strong><u>:</u></p><p><strong><u>Thông số theo dõi điện tim</u></strong><u>:</u></p><p><strong><u>Thông số theo dõi điện cơ</u></strong></p><p><strong><u><span class="ql-cursor">﻿</span></u>Thông số kích thích ECT. Máy có sẵn 2 chế độ kích thích, Người sử dụng có thể chọn 1 trong 2 để phù hợp với các yêu cầu chuyên môn khác nhau:</strong></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc | 2021-04-09 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc | 2021-04-09
981 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy nhuộm tiêu bản tự động | Máy nhuộm Gram tự động | AT-2000G | Dagatronics Corporation | Hàn Quốc | Dagatronics Corporation | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TUỆ TÂM | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 495000000 | t | Chiếc | false | 2021-03-30 | 2021-12-31 | <p>Máy nhuộm Gram tự động</p><p>Model: AT-2000G</p><p>Hãng; Dagatronics Corporation</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>Tiêu chuẩn: CE IVD, FDA, ISO 13485</p><p><br></p><p class="ql-align-justify">Máy nhuộm Gram tự động AT-2000G cung cấp quy trình nhuộm nhanh chóng, dễ dàng và ổn định cho việc nhuộm mẫu bệnh phẩm và khuẩn lạc nuôi cấy để phát hiện vi khuẩn Gram dương và Gram âm bằng hệ thống điều khiển tự động. Máy nhuộm tự động với những chức năng giúp nâng cao hiệu suất so với phương pháp nhuộm thủ công hoặc các thiết bị nhuộm tự động kiểu nhúng. Thiết bị mang đến sự an toàn và thoải mái cho môi trường phòng thí nghiệm.</p><ul><li>Quy trình nhuôm Gram hoàn toàn tự đông</li><li>Tránh tạp nhiễm và nhiễm chéo trong suốt quá trình nhuộm</li><li>An toàn cho người sử dụng và môi trường phòng lab</li><li>Nhuộm chính xác và độ lặp lại cao</li><li>Công suất: từ 1 - 20 slide / lần chạy, số lượng tuỳ chỉnh</li><li>Thời gian nhuộm: từ 8 -15 phút tuỳ theo cài đặt của người dùng</li></ul> | <p>Máy nhuộm Gram tự động</p><p>Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo</p><p>Bộ hoá chất chạy thử</p><p>Bộ tài liệu kỹ thuật</p> |  | <ul><li>Quy trình: nhuộm Gram tự động (bao gồm đầy đủ các bước nhuộm, rửa, sấy)</li><li>Công suất nhuộm: từ 1-20 slide/ lần chạy theo tuỳ chỉnh của người dùng</li><li>Thời gian nhuộm: từ 8-15 phút tuỳ thuộc người dùng cài đặt</li><li>Điều khiển bằng bộ vi xử lý</li><li>Sử dụng thuốc thử mới cho từng slide riêng biệt, giúp ngăn ngừa nhiễm chéo, tạp nhiệm</li><li>Chức năng kiểm tra và cảnh báo mực thuốc thử, giúp dễ dàng giám sát và theo dõi</li><li>Chức năng cài đặt thời gian bơm thuốc thử, thời gian ủ tuỳ ý phù hợp với nhu cầu người dùng hoặc theo độ dày mỏng của phiến đồ</li><li>Dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị</li><li>Vận hành đơn giản, khả năng nhuộm chính xác và độ lặp lại cao</li><li>Tính năng an toàn với khoá liên động</li><li>Có bộ lọc than hoạt tính giúp lọc khí thoát ra trong quá trình vận hành</li><li>Nguồn: 220V, 50/60Hz</li></ul><p><br></p> | <p>01 Gói bảo hành thiết bị trong vòng 12 tháng kể từ ngày lắp đặt</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TUỆ TÂM | 2021-03-30 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TUỆ TÂM | 2021-05-07
982 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2053 | 3020-P-2053 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 428500000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-09-30 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2053 (Loại có thể nâng cấp digital, 5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ, loại tiêu chuẩn, bộ khúc xạ)</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ql-cursor">﻿</span>Slit Lamp Symphony 40ZDi, 5 step, converging binos, Refraction Unit Set</span></p> | <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Bàn đặt máy</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Thị kính</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Que định thị</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Giấy lót cằm</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>Mô tả tính năng kỹ thuật: </p><p>1. Hệ thống quang học:</p><p>- Kiểu: Ống nhòm hai mắt hội tụ góc 8° kiểu Galelian</p><p>- Độ phóng đại: 3 bước: 10x, 16x, 25x hoặc 5 bước: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x bằng trống xoay. </p><p>- Thị kính: 12.5x</p><p>- Vùng quan sát: 5.5, 8.5, 14, 22, 34mm</p><p>- Điều chỉnh khoảng cách đồng tử: 49 – 77mm</p><p>- Khoảng cách tiêu cự vật kính: 107mm</p><p>- Góc hội tụ vật kính: 13°</p><p>2. &nbsp;Hệ thống chiếu sáng khe và chân đế:</p><p>- Độ rộng khe: 0-14mm</p><p>- Độ dài khe: 14mm</p><p>- Kích thước mở: 0.2, 1mm2, 2, 3, 5, 9, 14mm</p><p>- Bộ lọc: Trong suốt, khử đỏ, mật độ trung tính, khuếch tán, xanh, IR, hấp thụ nhiệt.</p><p>- Xoay khe: ±360° liên tục, điểm dừng tại 0° và 180°</p><p>- Dịch chuyển chân đế: tới lui 25mm, lên xuống 107mm, trái phải 110mm</p><p>- Tinh chỉnh dịch chuyển ngang: 12mm</p><p>- Kích thước mặt bàn: 405 x 500mm</p><p>- Đèn định thị: LED</p><p>- Đèn chiếu sáng: LED/Halogen 6V 20W</p><p>3. Hệ thống Camera: 1600 x 1200 Camera, phần mềm Kapture</p><p>4. Kích thước, trọng lượng:</p><p>- Đèn khe: 25Kg, 90 x 58 x 45cm</p><p>- Nguồn điện: 110 – 240V ±10%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01
983 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Hệ thống phẫu thuật nội soi (Khoa sản) | Tekno Cam 1000 HD | Tekno Medical-Optik Chirurgie GmbH | Đức,Italy | Tekno Medical-Optik Chirurgie GmbH | Đức | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG |  | Nhóm 3 |  |  | 2400000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-04 | 2022-06-04 | <p>Thiết bị mới 100% dùng cho phẫu thuật nội soi cho khoa sản.</p> | <ol><li>FULL-HD ENDOSCOPY CAMERA,1CHIP,TEKNO CAM 1000HD, PAL/NTSC, WITHOUT OBJECTIVE&nbsp;(1pcs)</li><li>HD-OBJECTIVE, C-MOUNT, F=14MM (UROLOGY) FOR HD-CAMERAS, SOAKABLE&nbsp;(1pcs)</li><li>LED-LIGHT SOURCE, TEKNO LIGHT 3000 INTENSITY CONTROL AUTOMATIC&nbsp;(1 pcs)</li><li>TEKNO TOM 411, HF-UNIT, 400 WATT&nbsp;220V included accessories (1pcs)</li><li>SONY MEDICAL MONITOR 21,5 INCH (1pcs)</li><li>Hysteroscopy instruments set (1 Set)</li><li>Trolley cart for Endoscopy - Made in Vietnam (1pcs)</li></ol> |  | <ul><li>Camera full HD có độ phẩn giải &gt; 1000 dòng, 1920 x 1080p pixel&nbsp;.</li><li>Có 3 nút điều khiển lựa chọn trước trên đầu camera (6 chức năng</li><li>Có cổng kết nối HDMI.</li><li>Kết hợp với các bơm khí CO2 FLOW-S, lưu lượng khí thực tế được hiển thị trên màn hình.</li><li>ống kính cho đầu camera có thể ngâm nước.</li><li>Nguồn sáng LED 300Watt có tuổi thọ cao.</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2021-06-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2021-06-04
984 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang tổng quát | Hệ thống X-quang cao tần (loại thường quy) 500 mA | XR5 | OSKO, Inc. | Mỹ | OSKO, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-22 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống X quang chẩn đoán với thiết kế ấn tượng, tinh xảo, mạnh mẽ</p><p class="ql-align-justify">Tay đỡ đầu đèn chống rung động</p><p class="ql-align-justify">Cảm biến tay cầm giúp người sử dụng không phải nhấn công tắc khi mở chốt để di chuyển đầu đèn</p><p class="ql-align-justify">Chỉ thị vị trí trung tâm: dễ dàng phát hiện vị trí trung tâm trên bucky bàn</p><p class="ql-align-justify">Khung đỡ làm bằng hợp kim nhôm</p><p class="ql-align-justify">Vòng bi và bánh răng chất lượng</p><p class="ql-align-justify">Loại cân bằng đối trọng bằng lo xo</p><p class="ql-align-justify">Bàn bệnh nhân di chuyển theo 4 chiều mượt mà, có khoảng di chuyển khay bucky rộng</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2021-04-22 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2021-04-22
985 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | BPM-1010 | Bionics Co., Ltd. | Hàn Quốc | Bionics Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 75000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-30 | 2022-01-31 | <p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: BPM-1010</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: BIONICS – Hàn Quốc</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sản phẩm mới 100%, đạt các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE</p> | <p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính màn hình cảm ứng màu 10.4 inch : 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp điện tim : 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần : 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp trẻ em dùng nhiều lần: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến SpO2 ngón tay dùng nhiều lần : 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực dán: 01 túi</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến nhiệt độ qua da : 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: : 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin đi kèm máy: : 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu HDSD tiếng Anh và tiếng Việt : 01 bộ</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2021-01-30 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2021-01-30
986 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm điện giải | EX-D | EX-D | Jokoh Co. Ltd | Nhật Bản | Jokoh Co. Ltd | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 99000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-30 | 2021-12-31 | <p>phân tích Na/K/Cl</p> | <p>máy chính, điện cực Na, K, Cl</p> | <p>hóa chất kèm theo</p> | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:631px;" width="631"> <tbody> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Phương pháp đo: Hệ thống hoàn toàn tự động với điện cực ion</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Thể tích mẫu vật: &nbsp; 95µl (Máu)&nbsp;; &nbsp;&nbsp; 300µl (dịch lọc thận)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Tốc độ đo:&nbsp; Tối đa 100 mẫu/h,&nbsp;&nbsp; 35 s/mẫu với chức năng Stat</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Các loại mẩu thử: Máu, huyết thanh, huyết tương (plasma), Nước tiểu (pha loãng)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Phân tích mẫu tự động: khay đặt 20 mẫu</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Chức năng:</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Tự động định dạng cốc mẫu vật</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Tự động định dạng thể tích mẫu vật</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Tự động chạy lại với những mẫu cho thông số sai.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Tự động định vị vị trí mẫu đầu tiên</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Các điện cực hoạt động có thể kiểm tra được</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Chuẩn độ: tự động chuẩn 2 điểm (có thể điều chỉnh bằng tay)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Các chức năng thử: Thử độ X và C.V.%, cài đặt giá trị bình thường</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Bộ nhớ: 500 dữ liệu bệnh nhân, 100 dữ liệu QC</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Màn hình: Màn hình tinh thể lỏng có đèn tối (20 ký tự, 4 dòng)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:631px;"> <ul> <li>Máy in: Máy in nhiệt</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> | <p>bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài | 2020-10-30 | Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài | 2020-11-11
987 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp, 1 cửa, sử dụng công nghệ hóa hơi H2O2, dung tích ≥ 130 Lít | VPRO MAX | STERIS Mexico, S.de R.L. de C.V | Mexico | STERIS Corporation | Mỹ | ["2020"] | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh |  | Nhóm 3 |  |  | 4950000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p>Cấu hình thiết bị bao gồm:</p> <p>1. Máy chính: 01 máy</p> <p>2. Khay đựng dụng cụ: 02 cái</p> <p>3. Máy ủ sinh học: 01 cái</p> <p>4. Vật tư tiêu hao đi kèm: 01 bộ</p> <p>5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p> |  |  |  |  | PB007, PB011, LCB044, LCB046, PCC062, PCC075 |  |  | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | 2020-11-03 | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | 2021-04-10
988 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng Tuttnauer | T-Max 6-2V | TUTTNAUER EUROPE B.V | Hà Lan | TUTTNAUER EUROPE B.V | Hà Lan |  | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | false | 2021-05-17 | 2021-09-30 | <ul><li>Có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương</li><li>Đáp ứng các tiêu chuẩn và qui định/hướng dẫn kỹ thuật: EN285, ST-8, PED 97/23 EEC, ...</li><li>Sử dụng nguồn điện 380V-400V, tần số 50/60Hz</li><li>Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh</li></ul><p><br></p> | <p>Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn</p> |  | <ul><li>Kích thước ngoài: 999 x 1980 x 1030 (mm)</li><li>Dung tích hiệu dụng: 430l</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-17 | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-17
989 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy tập thụ động khớp khuỷu tay | XY-CPM-IC | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 62000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-23 | 2021-10-01 | <p>Máy tập thụ động khớp khuỷu tay</p><p>Model: <strong>XY-CPM-IC</strong></p><p>Xuất xứ: Xiangyu<span style="color: black;"> - </span>Trung Quốc</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> | <p>Thân máy chính</p><p>Giá đỡ thân máy</p><p>Phần thuộc da</p> | <p>Thân máy chính</p><p>Giá đỡ thân máy</p><p>Phần thuộc da</p><p>Điều khiển cầm tay</p><p>Bánh xe kéo</p> | <p><span style="color: black;">Hiển thị màn hình: LCD, số liệu rõ nét. Tự động trở về khi quá tải </span></p><p><span style="color: black;">Nguồn điện: 220V 50Hz </span></p><p><span style="color: black;">Công suất: &lt; 60 W </span></p><p><span style="color: black;">Phạm vi góc hoạt động: 0 ~ 125° C </span></p><p><span style="color: black;">Độ dài cẳng tay: 280 ~ 450 mm </span></p><p><span style="color: black;">Quy cách: 550 x 380 x 800 mm</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-23 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
990 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy nhuộm tiêu bản tự động | Máy nhuộm Gram và nhuộm lao tự động | AT-3002 | Dagatronics Corporation | Hàn Quốc | Dagatronics Corporation | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TUỆ TÂM |  | Nhóm 6 |  |  | 660000000 | t | Chiếc | false | 2021-03-30 | 2021-12-31 | <p>Máy nhuộm Gram và nhuộm lao tự động</p><p>Model: AT-3002</p><p>Hãng sản xuất: Dagaatronics Corporation</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>Tiêu chuẩn: CE IVD, FDA, ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Máy nhuộm tự động AT-3002 cung cấp quy trình nhuộm nhanh chóng, dễ dàng và ổn định cho việc nhuộm mẫu bệnh phẩm và khuẩn lạc nuôi cấy để phát hiện vi khuẩn Gram dương, Gram âm và nhuộm mẫu đờm để phát hiện trực khuẩn lao theo quy trình Ziehl-Neelsen trong 1 thiết bị bằng hệ thống điều khiển tự động. Thiết bị nhuộm có những chức năng tân tiến và hiệu suất nâng cao so với phương pháp nhuộm thủ công hoặc các thiết bị nhuộm tự động kiểu nhúng, bao gồm sự đơn giản và tiện lợi. Thiết bị mang lại sự an toàn và thoải mái cho môi trường phòng thí nghiệm.</p><ul><li class="ql-align-justify">Có 2 phương pháp nhuộm trên cùng 1 thiết bị: Nhuộm Gram, Nhuộm lao (AFB Ziehl-Neelsen)</li><li class="ql-align-justify">Công suất: từ 1-20 slide/ lần chay, tuỳ theo thiết lập người dùng</li><li class="ql-align-justify">Quy trình hoàn toàn tự động (bao gồm đầy đủ các bước nhuộm, rửa, sấy)</li><li class="ql-align-justify">Khả năng nhuộm chính xác và độ lặp lại cao</li><li class="ql-align-justify">Không nhiễm chéo và tạp nhiễm trong quá trình nhuộm</li><li class="ql-align-justify">An toàn cho người sử dụng và môi trường phòng lab</li></ul> | <p>01 Máy nhuộm Gram và nhuộm lao tự động</p><p>01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo</p><p>01 Bộ hoá chất chạy thử vận hành máy</p><p>01 Bộ tài liệu kỹ thuật</p> |  | <ul><li>Nhuộm GRAM và nhuộm lao (Ziehl-Neelsen) trên 1 thiết bị</li><li>Dễ dàng update phần mềm và các chức năng có thể được điều khiển bởi bộ vi xử lý</li><li>Có thể nhuộm được 2 phương pháp khác nhau sử dụng 2 bộ kit nhuộm riêng biệt trên cùng 1 thiết bị bằng cách sử dụng khay đôi và vòi phụ kép</li><li>Có chức năng gia nhiệt cho nhuộm AFB Ziehl-Neelsen Slide được cố định nằm ngang</li><li>Không nhiễm chéo trong tất cả quá trình nhờ khay rời và riêng biệt</li><li>Có thể sử dụng thuốc thử mới và đã được định lượng lên bề mặt của từng slide một cách chính xác thông qua hệ thống phun riêng biệt, riêng lẻ để ngăn ngừa sự tạp nhiễm</li><li>Thuốc thử chỉ được dùng cho các slide được lựa chọn, hạn chế lãng phí thuốc thử</li><li>Kiểm tra và cảnh báo mức thuốc thử để ngăn ngừa sai sót kết quả nhuộm.</li><li>Có khả năng kiểm soát chính xác và độ lặp lại cao</li><li>Chức năng cài đặt thời gian phun hoá chất, thời gian ủ theo nhu cầu người sử dụng</li><li>Dễ dàng bảo trì và vệ sinh bên trong thiết bị Vận hành đơn giản&nbsp;Thông số kỹ thuật</li><li>Công suất nhuộm: cho phép cài đặt 1 ~20 slides </li><li>Slide cố định theo chiều ngang</li><li>Phương pháp phun thuốc thử: nhỏ giọt vào slide </li><li>Nhiệt độ gia nhiệt: Xấp xỉ 55°C trên bề mặt slide</li><li>Quy trình nhuộm AFB: Nhuộm Ziehl-Neelsen: Nhuộm (gia nhiệt) → Khử màu → Nhuộm tương phản → Rửa &amp; Sấy </li><li>Quy trình nhuộm GRAM: Nhuộm GRAM dương → Phủ cố định màu→Khử màu→Nhuộm GRAM âm → Rửa &amp; sấy 2</li><li>Phương pháp nhuộm: Nhuộm Gram và nhuộm AFB Ziehl-Neelsen</li><li>Hiển thị bằng màn hình LCD ma trận điểm, hiển thị 4 dòng với 20 ký tự gồm chữ và số</li><li>Phím điều khiển chức năng: 6 phím chọn chế độ; 6 lựa chọn chức năng </li><li>Chức năng cơ bản: Nhuộm, rửa tự động, sấy, cài đặt số lượng slide, cài đặt lượng thuốc thử , stop </li><li>Chức năng đặc biệt: Cài đặt phương pháp nhuộm và cài đặt thời gian </li><li>Lượng hoá chất tiêu hao: khoảng 1.2 ~ 2.2 ml/ slide (tuỳ thuộc thời gian phun) </li><li>Giám sát mức độ của thuốc thử: Hiển thị màn hinh LED và cảnh báo </li><li>Thời gian một chu trình nhuộm: 7 ~ 18 phút (tuỳ thuộc cài đặt thời gian) </li><li>Ống xả ở phía mặt bên </li><li>Có khoá liên động an toàn: nắp khoá chặt trong quá trình máy vận hành. </li><li>Kích thước: 480W x 265H x 445D mm </li><li>Khối lượng: 20kg </li><li>Nguồn điện: AC 100~240V, 50Hz / 60Hz</li></ul> | <p>01 Gói bảo hành 12 tháng kể từ ngày lắp đặt</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TUỆ TÂM | 2021-03-30 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TUỆ TÂM | 2021-05-07
991 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa khử khuẩn ống nội soi | Máy rửa khử khuẩn ống nội soi | Máy rửa và khử khuẩn ống nội soi mềm tự động 02 bồn độc lập | DSD-201LT | Medivators Inc. | Mỹ | Medivators Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Cái | true | 2021-04-22 | 2022-12-31 | <p><strong>Máy rửa và khử khuẩn ống nội soi mềm tự động 02 bồn độc lập</strong></p><p>- Model: DSD-201LT</p><p>-&nbsp;Hãng s/x: Medivators</p><p>-&nbsp;Nước s/x: Mỹ</p><p>-&nbsp;Đạt chứng nhận chất lượng FDA, ISO 13485, CE</p><p>-&nbsp;Hàng mới: 100%</p><p>-&nbsp;Bảo hành: 12 tháng</p> | <p>01 máy chính đi kèm với:</p><p>- Lọc nước sơ cấp 2 lớp 1.0 Micron và 0.45 Micron</p><p>-&nbsp;Lọc khuẩn nguồn nước (0.2 Micron)</p><p>-&nbsp;Lọc hóa chất khử khuẩn</p><p>-&nbsp;Bộ chuyển đổi đa năng kết nối với các ống soi</p><p>-&nbsp;Bộ kiểm tra rò rỉ</p><p>-&nbsp;Máy in nhiệt tích hợp</p><p>-&nbsp;…</p> |  | <p>-&nbsp;Máy rửa và khử khuẩn ống nội soi&nbsp;DSD-201 LT Là loại máy rửa ống mềm nội soi tự động 2 bồn độc lập.</p><p>-&nbsp;Có thể xử lý 02 ống soi đồng thời với các quy trình hoàn toàn độc lập, không đồng bộ</p><p><span style="color: red;">-&nbsp;</span>Thời gian chu trình rửa khử khuẩn ống nội soi tiêu chuẩn: <span style="color: black;">28 phút</span></p><p>-&nbsp;Tương thích đa dạng các ống soi của các hãng</p><p>-&nbsp;Tương thích rộng rãi và đa dạng với các loại hóa chất trên thị trường</p><p>-&nbsp;Kích thước: 117x91x53 (cm)</p><p>-&nbsp;Khối lượng: 182 kg</p><p>-&nbsp;Điện yêu cầu:</p><p>120VAC, 60Hz, 12 amp (North America)</p><p>230/240VAC, 50/60Hz, 6amp (International)</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG | 2021-04-22 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG | 2021-04-22
992 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2085 | 3020-P-2085 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 452500000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-09-30 | <p><strong style="color: rgb(0, 0, 0);">Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện 3020-P-2085 (5 bước phóng đại, thị kính phân kỳ, bóng LED, hệ thống phẳng, bao gồm bộ nguồn và cáp)</strong></p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 0);">Slit Lamp Symphony 40ZDi, 5 step, converging binos, LED, unit plate system (including Power supply box and all cables)</strong></p> | <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Bàn đặt máy</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Thị kính</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Que định thị</p><p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Giấy lót cằm</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>Mô tả tính năng kỹ thuật: </p><p>1. Hệ thống quang học:</p><p>- Kiểu: Ống nhòm hai mắt hội tụ góc 8° kiểu Galelian</p><p>- Độ phóng đại: 3 bước: 10x, 16x, 25x hoặc 5 bước: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x bằng trống xoay. </p><p>- Thị kính: 12.5x</p><p>- Vùng quan sát: 5.5, 8.5, 14, 22, 34mm</p><p>- Điều chỉnh khoảng cách đồng tử: 49 – 77mm</p><p>- Khoảng cách tiêu cự vật kính: 107mm</p><p>- Góc hội tụ vật kính: 13°</p><p>2. &nbsp;Hệ thống chiếu sáng khe và chân đế:</p><p>- Độ rộng khe: 0-14mm</p><p>- Độ dài khe: 14mm</p><p>- Kích thước mở: 0.2, 1mm2, 2, 3, 5, 9, 14mm</p><p>- Bộ lọc: Trong suốt, khử đỏ, mật độ trung tính, khuếch tán, xanh, IR, hấp thụ nhiệt.</p><p>- Xoay khe: ±360° liên tục, điểm dừng tại 0° và 180°</p><p>- Dịch chuyển chân đế: tới lui 25mm, lên xuống 107mm, trái phải 110mm</p><p>- Tinh chỉnh dịch chuyển ngang: 12mm</p><p>- Kích thước mặt bàn: 405 x 500mm</p><p>- Đèn định thị: LED</p><p>- Đèn chiếu sáng: LED/Halogen 6V 20W</p><p>3. Hệ thống Camera: 1600 x 1200 Camera, phần mềm Kapture</p><p>4. Kích thước, trọng lượng:</p><p>- Đèn khe: 25Kg, 90 x 58 x 45cm</p><p>- Nguồn điện: 110 – 240V ±10%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01
993 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy tách chiết tế bào tự động | Máy tách thành phần máu tự động | COM.TEC | Sanmina-SCI AB | Thụy Điển | Fresenius Kabi AG | Thụy Điển |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN |  | Nhóm 3 |  |  | 2200000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-04 | 2022-06-04 | <p>THIẾT BỊ THU THẬP VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC</p><p>THÀNH PHẦN MÁU COM.TEC&nbsp;</p> | <p>Máy chính: 01 máy</p><p>Bộ đo huyết áp tự động: 01 bộ</p><p>Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>Buồng ly tâm chuyên dụng cho máy: 03 bộ</p><p>Vật tư tiêu hao chạy thử máy: 05 bộ&nbsp;</p><p>Sách hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt&nbsp;và</p><p>Tiếng Anh: 01 bộ&nbsp;</p> |  | <p>- Chức năng chính, cung cấp các chương trình:</p><p>+ Chương trình thu thập tiểu cầu: cho cả kim đơn và</p><p>kim đôi, kèm thu huyết tương.</p><p>+ Chương trình điều trị: trao đổi huyết tương, điều</p><p>trị thay thế huyết tương bằng cột lọc hoặc quả lọc,</p><p>gạn hồng cầu, tiểu cầu và tế bào bạch cầu Lympho</p><p>+ Chương trình thu nhận tế bào gốc: tế bào gốc ngoại</p><p>vi, tế bào gốc Lympho, tế bào gốc CD34+</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2021-06-04 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | 2021-06-04
994 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-7120 | HEM-7120 | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 5 |  |  | 910000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay</p> | <p>1. Máy chính</p><p>2. Vòng bít</p><p>3. Vỉ 4 pin AA</p><p>4. Bộ đổi điện (mua thêm)</p> |  | <ul><li>Dải đo<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Huyết áp&nbsp;(0 - 299 mmHg)</span>,&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Nhịp tim&nbsp;(40 ~ 180 nhịp/phút)</span></li><li>Độ chính xác<span style="color: rgb(0, 113, 196);">Huyết áp&nbsp;(± 3mmHg)</span>,&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Nhịp tim&nbsp;(± 5%)</span></li><li>Nguyên lý đo<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Dao động kế</span></li><li>Kích thước<span style="color: rgb(51, 51, 51);">103mm x 80mm x 129mm</span></li><li>Điện thế pin<span style="color: rgb(0, 113, 196);">4 pin AA 1,5V</span></li><li>Trọng lượng sản phẩm<span style="color: rgb(51, 51, 51);">130g</span></li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-04-22
995 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Kính hiển vi | Kính hiển vi soi nổi | Kính hiển vi soi nổi có camera | Stemi 508 | Carl Zeiss Microscopy GmbH | Belarus | Carl Zeiss Microscopy GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm null |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-01 | 2021-12-31 | <p>Stemi 508 là kính hiển vi soi nổi loại Greenough, sử dụng khoảng cách làm việc dài để dễ dàng xử lý mẫu vật và trường nhìn rộng. Nó nhỏ gọn, chắc chắn và đơn giản để sử dụng - và do đó thường được sử dụng cho khối lượng công việc nặng trong kính hiển vi thông thường, chẳng hạn như kiểm tra bảng mạch in hoặc phân tích các mẫu sinh học.</p><p>Stemi 508 là kính hiển vi soi nổi chất lượng cao rất phù hợp cho các nhiệm vụ đòi hỏi khắt khe nhất trong công việc phòng thí nghiệm, hơn thế nữa, các thiết bị điện tử LED được tích hợp và do đó không cần nguồn sáng bên ngoài.</p> | <p>- Thân kính hiển vi soi nổi dùng cho kỹ thuật ánh sáng truyền qua được dẫn qua cáp quang : 01 cái</p><p>- Ống kính quan sát 2 mắt, góc nhìn 35<span style="color: black;">°</span> : 01 cái</p><p>- Thị kính 10x/23: 02 cái</p><p>- Vật kính tiêu sắc thực: 01 cái</p><p>- Cột chữ T gắn thân kính: 01 chiếc</p><p>- Túi đậy kính : 01 cái</p><p>Camera: 01 bộ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn vận hành (Bằng tiếng Anh và tiếng việt): 01 quyển</p> |  | <p>- Thiết kế: kính 2 hệ thống phóng đại, nghiêng bởi góc nổi.</p><p>- Xem nổi: quan sát 3 chiều thông qua thị kính</p><p>- Hệ quang học:</p><p>+ Độ phóng đại: từ ≤ 6.3x đến ≥ 50 x</p><p>+ Khoảng làm việc: ≥ 92 mm</p><p>+ Độ phân giải tối đa: ≥ 200 Lp/mm</p><p>+ Đường kính trường vật quan sát: ≥ 123 mm</p><p>- Thân kính</p><p>+ Khoảng phóng đại: ≥ 8:1</p><p>+ Góc quan sát kính: ≥ 35<sup>o</sup></p><p>+ Khoảng cách điều chỉnh giữa 2 đồng tử: từ ≤ 55 đến ≥ 75 mm</p><p>+ Vi trường tối đa: ≥ 23 mm</p><p>+ Khoảng nâng: ≥ 145 mm</p><p>+ Bề mặt làm việc giá để mẫu: 160x195 mm ± 5%</p><p>- Nguồn chiếu sáng:</p><p>+ Sử dụng nguồn sáng đèn LED</p><p>+ Nhiệt độ màu: 5.600 K</p><p>+ Tuổi thọ đèn: ≥ 25.000 giờ</p><p>+ Cường độ sáng: ≥ 90.000 lux</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-02-01 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-07-09
996 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm xuyên sọ | Máy siêu âm Doppler xuyên sọ (Đo lưu huyết não) | Looki 2TC | Atys Medical | Pháp | Atys Medical | Pháp | ["2021"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1950000000 | t | Hệ thống | true | 2021-07-01 | 2021-09-01 | <p>Máy siêu âm Doppler xuyên sọ (Đo lưu huyết não) có thể nâng cấp tích hợp thêm module cung lượng tim không xâm lấn</p> | <p class="ql-align-justify">- Máy chính, màn màn hình màu 17" 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Đầu dò kiểu bút tần số 2MHz dùng cho chẩn đoán: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Đầu dò 4MHZ dùng cho chẩn đoán: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Đầu dò 8MHZ dùng cho chẩn đoán: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Mũ đội đầu với 2 đầu dò theo dõi: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Bàn phím điều khiển: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Bàn phím số: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Điều khiển từ xa: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Ổ cứng tich hợp trong máy chính: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Bàn đạp chân đôi: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Kết nối mạng LAN: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Module chẩn đoán tích hợp: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Module theo dõi tích hợp: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Module kiểm tra sinh lý tích hợp: 01 chiếc</p><p>- Phát hiện cục máu đông tích hợp: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Xe đẩy đồng bộ tích hợp, với bánh xe có khóa an toàn, có tay cầm để đẩy thiết bị dễ dàng khi cần di chuyển: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Loa âm thanh tích hợp: 01</p><p class="ql-align-justify">- Tích hợp module theo dõi cung lượng tim không xâm lấn phù hợp cho ICU và phẫu thuật (có thể nâng cấp tính năng này với tùy chọn phụ kiện)</p><p class="ql-align-justify">-Và các phụ kiện tiêu chuẩn khác</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">Looki 2TC là thiết bị Doppler xuyên sọ song phư­­ơng có modul theo dõi và chẩn đoán</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong>Modul theo dõi tiên tiến</strong></p><p class="ql-align-justify">- Các phiên theo dõi có thể được ghi lại và lưu giữ. </p><p class="ql-align-justify">- Toàn bộ các sóng, thời trình, đánh dấu sự kiện và các chỉ số được được lưu lại và sẵn có cho các phân tích sau này. </p><p class="ql-align-justify"><strong>Chức năng phát hiện cục tắc nghẽn mạch</strong></p><p class="ql-align-justify">- Modul phát hiện cục tắc nghẽn đưa lợi thế của công nghệ đa cổng để tối ưu hóa sự phân biệt cục tắc nghẽn và giả tạo.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Các kiểm tra chức năng:</strong></p><p class="ql-align-justify">Các phiên kiểm tra đã định trước được dự định để đánh giá sự điều chỉnh tự động mạch máu não khi máy hoạt động và các phản ứng vận mạch.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Hiệu suất của tim:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Doppler xuyên sọ có thể được lắp bộ theo dõi hiệu suất của tim dùng phương pháp không can thiệp. Chức năng này rất hữu ích trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) và phòng mổ. </p><p class="ql-align-justify">- Cho phép bác sỹ kiểm tra toàn bộ các huyết động học của bệnh nhân rất nhanh chóng </p><p class="ql-align-justify">....</p><p class="ql-align-justify">TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT</p><p class="ql-align-justify">- Các tần số doppler: 2 MHz - 4 MHz - 8 MHz</p><p class="ql-align-justify">- Đa cổng</p><p class="ql-align-justify">- Phân tích phổ FFT</p><p class="ql-align-justify">- Phát hiện cục tắc nghẽn</p><p class="ql-align-justify">- Bộ giữ đầu dò (khung giữ đầu hoặc băng giữ đầu)</p><p class="ql-align-justify">- Hiển thị 6 chỉ số</p><p class="ql-align-justify">- Quản lý các thời trình</p><p class="ql-align-justify">- Bộ nhớ các trang cuộn màn hình</p><p class="ql-align-justify">- Đưa ra thông báo tự động</p><p class="ql-align-justify">- Đưa ra cách thức thăm khám</p><p class="ql-align-justify">- Đưa ra phiên theo dõi</p><p class="ql-align-justify">- Cơ sở dữ liệu thăm khám</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng tìm kiếm cơ sở dữ liệu</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng lưu kết quả</p><p class="ql-align-justify">- Loa âm thanh nổi</p><p class="ql-align-justify">- Bảng phím điều khiển </p><p class="ql-align-justify">- Bộ điều khiển từ xa hoàn toàn</p><p class="ql-align-justify">- Bàn phím số-chữ</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc | 2021-07-01 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc | 2021-07-01
997 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân (5 thông số) | PM-2000XL PRO | Advanced Instrumentations, Inc. | Mỹ | Advanced Instrumentations, Inc. | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 175000000 | t | Cái | true | 2021-01-14 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-01-14 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-06-30
998 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung tập đi tựa khủyu - nách sắt lớn M1 (gù+đai) | PN41SL.1 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 4480000 | t | Cái | true | 2021-05-07 | 2022-12-31 | <p>Khung tập đi tựa khủyu - nách sắt lớn M1 (gù+đai)</p> | <p>Khung tập đi tựa khủyu - nách sắt lớn M1 <strong>(gù+đai)</strong></p><p>- KT: 100x68x80--&gt;100cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Có đầy đủ tựa khuỷu, tựa nách, <strong>đai và gù nâng đỡ</strong></p><p>- 4 bánh xe di chuyển, điều hướng dễ dàng</p> |  | <p>Khung tập đi tựa khủyu - nách sắt lớn M1 (gù+đai)</p><p>- Khung sắt sơn tĩnh điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT: 100x68x80--&gt;100cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Tập đi cho người tay yếu không có khả năng nắm chắc vào tay nắm của khung đi, có vòng ôm ngực và dây đai vòng qua giữ thân người ,đặc biệt có chỗ tựa nách nâng đỡ giống như đang đi nạng và có thêm đai nâng đỡ và cục gù kẹp giữa háng giúp người chân quá yếu cũng có thể tập đi dễ dàng và an toàn .&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-07 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-07
999 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo lưu huyết não | Máy đo lưu huyết não | Máy siêu âm xuyên sọ | Dolphin MAX | Viasonix Ltd | Israel | Viasonix Ltd | Israel | ["2021"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | Israel | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-04 | 2023-05-04 | <p>Máy siêu âm xuyên sọ dùng trong chẩn đoán và theo dõi mạch máu não</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2021-05-04 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2021-07-02
1000 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo lưu huyết não | Máy đo lưu huyết não | Máy siêu âm xuyên sọ | Dolphin4D | Viasonix Ltd | Israel | Viasonix Ltd | Israel | ["2021"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | Israel | Nhóm 3 |  |  | 2800000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-04 | 2023-05-04 | <p>Máy siêu âm xuyên sọ dùng trong chẩn đoán và theo dõi mạch máu não</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2021-05-04 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2021-07-02
1001 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung tập đi tựa khủyu - nách sắt M2 lớn (gù) | PN41SL.2 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 4140000 | t | Cái | true | 2021-05-07 | 2022-12-31 | <p>Khung tập đi tựa khủyu - nách sắt M2 lớn (gù)</p> | <p>Khung tập đi tựa khủyu - nách sắt lớn M2 <strong>(gù)</strong></p><p>- KT: 100x68x80--&gt;100cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Có tựa khuỷu, tựa nách, <strong>gù nâng đỡ</strong></p><p>- 4 bánh xe di chuyển, điều hướng dễ dàng</p> |  | <p>Khung tập đi tựa khủyu - nách sắt M2 lớn (gù)</p><p>- Khung sắt sơn tĩnh điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT: 100x68x80--&gt;100cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Tập đi cho người tay yếu không có khả năng nắm chắc vào tay nắm của khung đi, có vòng ôm ngực và dây đai vòng qua giữ thân người ,đặc biệt&nbsp;có chỗ tựa nách nâng đỡ giống như đang đi nạng và có cục gù giữa háng giúp người chân quá yếu cũng có thể tập đi dễ dàng và an toàn .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-07 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-07
1002 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy khoan đa năng | Máy báo mô, xay cắt bệnh phẩm nội soi | TCM3000BL Morcellator | Nouvag AG | Thụy Sĩ | Nouvag AG | Thụy Sĩ | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thành Phương | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | t | Bộ | true | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị dùng xay, cắt mô để lấy các bệnh phẩm lớn trong phẫu thuật nội soi ổ bụng, sản khoa,</p> | <p>Thiết bị có thể lựa chọn 03 kích cở lưỡi cắt khác nhau 12mm, 15mm hoặc 20mm.</p><p>Bộ cơ bản gồm:</p><p>- Máy chính: 1 cái</p><p>- Công tắc đạp chân: 1 cái</p><p>- Motor điện: 1 cái</p><p>- Tay cầm truyền động: 1 cái</p><p>- Vỏ ngoài cho tay cầm truyền động: 1 cái</p><p>- Vỏ ngoài (chọn 1 kích thước): 1 cái</p><p>- Nòng trong (chọn 1 kích thước): 1 cái</p><p>- Lưỡi cắt (chọn 1 kích thước): 2 cái</p><p>- Bộ van đậy: 1 cái</p><p>- 2 loại van dự phòng, 10 cái/gói; 1gói/loại</p><p>Phần phụ kiện kèm theo:</p><p>- Kềm gắp bệnh phẩm</p><p>- Hộp hấp dụng cụ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thành Phương | 2021-06-17 | Công ty TNHH Thành Phương | 2021-06-17
1003 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học | PKLPPC1040H | Paramedical S.r.l. | Italy | Paramedical S.r.l. | Italy | ["2020"] | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Hiển Thông | Italy | Nhóm 3 |  |  | 875000000 | t | Cái | false | 2021-07-01 | 2022-07-02 | <p>Model: <strong>PKLPPC1040H</strong></p><p>Hãng sản xuất: Paramedical srl</p><p>Nước sản xuất: Italy</p> | <p>-&nbsp;Phân loại tế bào đa chiều ánh sáng laser</p><p>-&nbsp;Chế độ RBC kháng</p><p>-WIC và WOC để đếm WBC</p><p>-&nbsp;Lên đến 60 mẫu mỗi giờ </p><p>-&nbsp;WBC 5 phần khác với thuốc thử vỏ</p><p>-&nbsp;Hỗ trợ cả mẫu máu toàn phần và máu mao mạch với Bốn thuốc thử cho 25 thông số</p><p>-&nbsp;Laser bán dẫn:</p><p>Máy phân tích huyết học tự động sử dụng laser bán dẫn cho hệ thống tế bào học dòng chảy. Thông qua tính toán các góc khác nhau thông qua các phân tán laser, thiết bị cung cấp phân tích đầy đủ bao gồm kích thước tế bào, độ chi tiết và độ phức tạp</p><p>-&nbsp;Một đường truyền hoàn chỉnh cung cấp cho WBC đếm tế bào lympho, bạch cầu đơn nhân, bạch cầu trung tính, bạch cầu ái toan và basophil trong WOC</p><p>-&nbsp;Ảnh lập thể 3D: Không chỉ phân tán gram mà cả ảnh lập thể 3D</p><p>được cung cấp bởi KPL PPC 1040 H rằng sự khác biệt của WBC sẽ được trình bày trên các quan điểm khác nhau.</p> | <p>-2 biểu đồ cho RBC và PLT</p><p>-2 gram phân tán: Phân tán vi phân 5 phần Eosinophils và phân tán Moutrophils</p><p>&nbsp;-2 ảnh lập thể 3 chiều</p> | <p><strong>Thông số kỹ thuật</strong>: <span style="color: rgb(31, 26, 23);">28 Thông số: </span>WBC,LYM%,MON%,NEU%,EOS%,BASO%,LYM#,MON#,NEU#,EOS#,BAS#,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW_CV,RDW_SD,PLT,MPV,PDW,PCT,P_LCR,P_LCC,RETIC_ABS,RETIC,&nbsp;IRF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Hiển Thông | 2021-06-30 | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Hiển Thông | 2021-07-02
1004 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy kéo giãn | Máy kéo giãn cột sống cổ | YZ-4 | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 94000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-23 | 2021-10-01 | <p><span style="color: black;">Máy kéo giãn cột cổ </span></p><p>Model:&nbsp;YZ-4</p><p>Xuất xứ: XiangYu - China</p><p><span style="color: black;">Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tăng giảm tính năng.</span></p> | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghế ngồi </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trục </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đai kéo: 1</p> | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghế ngồi </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trục </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đai kéo: 2</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển từ xa</p> | <p><span style="color: black;">a）Nhiệt độ môi trường xung quanh：-10℃～+40℃</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b）Độ ẩm môi trường：30%～75%； </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Kích thước：680mm×870mm×2150mm</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Máy kéo giãn cột sống cổ</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp: xoay chiều 220v,50Hz;</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: 70VA;</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lực kéo：0～300N；</span></p><p><span style="color: black;">Khoảng cách kéo：0～500mm；</span></p><p><span style="color: black;">Tổng thời gian kéo：0～99 phút；</span></p><p><span style="color: black;">Thời gian kéo liên tục ：0～9 phút；</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian kéo gián đoạn：0～9 phút</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4. Phương pháp trị liệu tần số trung bình：</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số trung bình：2kHz～6kHz；</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số biến điệu trung bình：0～150Hz；</span></p><p><span style="color: black;">Kiểu bước sóng tần số biến điệu trung bình: sóng hình sin, sóng vuông, sóng hình tam giác, sóng hình răng cưa, sóng liên tục.</span></p><p><span style="color: black;">Kiểu biến điệu：biến đổi tần số liên tục, gián đoạn, mật độ và thay đổi biến điệu</span></p><p><span style="color: black;">Biên độ biến điệu tần số gián đoạn：25%, 50%, 75%, 100%</span></p><p><span style="color: black;">Số phác đồ: 19</span></p><p> </p><p> </p><p> 2</p><p><br></p><p> <span style="color: black;">Dòng điện đầu ra tần số trung bình Nhiệt độ điện cực：38℃～55℃</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5. Mát-xa cổ và lưng：</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian điều trị: ≤30 phút；</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ mát-xa：29 vòng /phút～45 vòng/phút。</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-23 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1005 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung tập đi tựa khủyu - nách sắt M3 lớn ( đai) | PN41SL.3 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 4140000 | t | Cái | true | 2021-05-07 | 2022-12-31 | <p>Khung tập đi tựa khủyu - nách sắt M3 lớn ( đai)</p> | <p>Khung tập đi tựa khủyu - nách sắt lớn M3 <strong>( đai)</strong></p><p>- KT: 100x68x80--&gt;100cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Có tựa khuỷu, tựa nách, <strong>đai nâng đỡ</strong></p><p>- 4 bánh xe di chuyển, điều hướng dễ dàng</p> |  | <p>Khung tập đi tựa khủyu - nách sắt M3 lớn ( đai)</p><p>- Khung sắt sơn tĩnh điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT: 100x68x80--&gt;100cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Tập đi cho người tay yếu không có khả năng nắm chắc vào tay nắm của khung đi, có vòng ôm ngực và dây đai vòng qua giữ thân người , đặc biệt có chỗ tựa nách nâng đỡ giống như đang đi nạng và có đai nâng đỡ giúp người chân quá yếu cũng có thể tập đi dễ dàng và an toàn .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-07 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-07
1006 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy xông hơi điều trị toàn thân | HYZ-IIK | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-23 | 2021-10-01 | <p><span style="color: black;">Máy xông hơi điều trị toàn thân</span></p><p>Model: HYZ-IIK</p><p>Xuất xứ: XiangYu - China</p><p><span style="color: black;">Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tăng giảm tính năng.</span></p> | <p> Thân máy chính</p><p> Bộ điều khiển dạng xe đẩy</p><p> Túi đựng thuốc</p><p> Đường ống đầu vào</p><p> Đường dây viễn thông</p><p> Cầu chì</p><p> Cốc đo lường</p><p> Bộ lọc</p> | <p> Thân máy chính</p><p> Bộ điều khiển dạng xe đẩy</p><p> Túi đựng thuốc</p><p> Đường ống đầu vào</p><p> Đường dây viễn thông</p><p> Cầu chì</p><p> Cốc đo lường</p><p> Bộ lọc</p><p> Điều khiển cầm tay từ xa</p><p> Bộ vệ sinh máy </p><p> Bậc cầu thang </p><p> Tăng chế độ xông hơi</p> | <p>1. Nguồn điện：220V，50Hz</p><p>2. Công suất：2000W</p><p>3. Nhiệt độ xông hơi: 1～99℃ (Nhiệt độ đun thuốc 46～99℃) </p><p> 4. Thời gian：1～99min</p><p>5. Lượng phun sương：＞40ml/h</p><p>6. Dung tích tối đa：5L</p><p>7. Khu vực xông hơi: 1560mm*490mm, có thể kết hợp 8 miếng xông hơi</p><p>8. Ba vùng xông hơi độc lập với khả năng kiểm soát nhiệt độ ổn đinh, có thể được sử dụng độc lập hoặc đồng thời. Có thể sử dụng kết hợp hai vùng xông hơi bất kỳ. Có thể sử dụng cho xông hơi cục bộ vùng cổ, vai, cột sống, chi dưới và các bộ phận khác, và cũng có thể sử dụng cho xông hơi toàn bộ cơ thể </p><p>9. Tự động phun hơi thuốc, có thể làm đều nhiệt độ của hơi thuốc và đảm bảo nhiệt độ không đổi;</p><p>10. Thiết kế với gối xông hơi đặc biệt hình vòng cung cho cột sống cổ, trên gối khắc đường rãnh hình "#". Trên rãnh có lỗ xông hơi thuốc lõm xuống để đảm bảo lỗ xông hơi không bị ép khi xông cột sống cổ, phù hợp hơn với nguyên lý công thái học và dòng hơi nước;</p><p>11. Trang bị chức năng chống rò rỉ tự động, phòng ngừa bỏng khô, tự động báo khi kết thúc điều trị, tự động cài đặt thời gian và ổn định nhiệt độ, kiểm soát kép nhiệt độ;</p><p>12. Bảng điều khiển độc lập, màn hình cảm ứng LCD</p><p>13. Chức năng phun sương với các nguyên tử hơi thuốc hóa siêu mịn, giúp tăng cường đáng kể hiệu quả xông hơi và thực sự phát huy hết tác dụng điều trị xông hơi của nhiệt độ , độ ẩm và điện di thuốc;</p><p>14. Chức năng cấp nước tự động và khử trùng bằng ozone</p><p>15. Chất liệu khoang xông đạt chất lượng bồn FRP chứa thực phẩm </p><p>16. Trang bị bộ phận phục hồi hơi nước ngưng tụ</p><p>17.Được trang bị đệm acrylic và đệm bằng da có thể tháo rời</p><p> &nbsp;18. Quá trình điều trị có thể bắt đầu khi nhiệt độ đạt 38° C.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-23 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1007 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động | M400 | MTI Diagnostics GmbH | Đức | MTI Diagnostics GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị An Việt |  | Nhóm 3 |  |  | 1950000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa tự động tích hợp điện giải M400 là máy phân tích có khả năng thực hiện đồng thời các xét nghiệm sinh hóa và điện giải tự động hoàn toàn, có khả năng truy cập ngẫu nhiên, liên tục.</p><p>Công suất:</p><p>- Xét nghiệm sinh hóa: 400 test/giờ</p><p>- Xét nghiệm sinh hóa bao gồm điện giải: 800 test/giờ</p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH thiết bị An Việt | 2020-11-04 | Công ty TNHH thiết bị An Việt | 2020-12-31
1008 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi tai mũi họng | Hệ thống phẫu thuật nội soi Tai Mũi Họng | Hi-CAM AEC | Fentexmedical GmbH | Đức | Fentexmedical GmbH | Đức |  | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2150000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-22 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi Tai Mũi Họng</p> | <p>- Hệ thống camera nội soi kỹ thuật số: 01 bộ.</p><p>- Nguồn sáng: 01 bộ</p><p>- Màn hình chuyên dụng: 01 cái</p><p>- Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi mũi xoang: 01 bộ</p><p>- Bộ dụng cụ vi phẫu tai: 01 bộ</p><p>- Bộ dụng cụ phẫu thuật họng: 01 bộ</p><p>- Xe đẩy máy: 01 cái</p> |  | <p>1. Máy chính:</p><p>- Model: HI-CAM AEC</p><p>- Thiết kế; Dạng xe đẩy</p><p><br></p><p>2. Lĩnh vực thăm khám:Chuyên dùng trong phẫu thuật nội soi tai mũi họng</p><p>3. Chế độ hoạt động:</p><p>- Hệ thống camera nội soi&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nguồn sáng lạnh cho nội soi&nbsp;</p><p>- Màn hình chuyên dụng cho nội soi</p><p>- Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi mũi xoang&nbsp;</p><p>- Bộ dụng cụ vi phẫu tai&nbsp;</p><p>- Bộ dụng cụ phẫu thuật họng</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2021-04-22 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2021-04-22
1009 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Ghế khám nội soi tai mũi họng | MF-1000C | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM |  | Nhóm 5 |  |  | 200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>Sản phẩm được thiết kế khoa học sử dụng nguyên liệu nhẹ không gỉ phối hợp màu sắc hài hòa thuận tiện sử dụng</p> | <p>&nbsp;Kích thước : 560mm x 1100mm (min); 1300(max)<br /> - Phạm vi lên xuống : 200 mm<br /> - Góc ngả - gập: 85 độ - 180 độ<br /> - Phần ngồi thấp nhất: 550mm<br /> - Khoảng di chuyển lên-xuống: 200mm<br /> - Góc xoay ghế: 360 độ<br /> - Điều khiển điện tử: Lên-Xuống-Ngả-Gập<br /> - Xoay để tay: 180 độ<br /> -&nbsp; Tải&nbsp;trọng&nbsp;:&nbsp; 180kg</p> <p>- Trọng lượng: 75kg<br /> - Công suất tiêu thụ : 300W<br /> - Nguồn điện cung cấp : AC 220V 50/60HZ</p> |  | <p>&nbsp;Công suất tiêu thụ : 300W<br /> - Nguồn điện cung cấp : AC 220V 50/60HZ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2021-04-10
1010 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy nhuộm tiêu bản tự động | Máy nhuộm lao 3 phương pháp | AT-3001 | Dagatronics Corporation | Hàn Quốc | Dagatronics Corporation | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TUỆ TÂM | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 660000000 | t | Chiếc | false | 2021-03-30 | 2021-12-31 | <p>Máy nhuộm lao 3 phương pháp</p><p>Model: AT-3001</p><p>Hãng: Dagatronics Corporation</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>Tiêu chuẩn: CE IVD, FDA, ISO 13485</p><p>Máy nhuộm lao 3 phương pháp tự động AT-3001 cung cấp quy trình nhuộm nhanh chóng, dễ dàng và ổn định cho việc nhuộm mẫu đờm để phát hiện trực khuẩn lao theo 3 quy trình nhuộm khác nhau Ziehl-Neelsen, Kinyoun và huỳnh quang (trong 1 thiết bị) bằng hệ thống điều khiển tự động. Máy nhuộm với những chức năng tân tiến và hiệu suất nâng cao so với phương pháp nhuộm thủ công hoặc các thiết bị nhuộm tự động kiểu nhúng, bao gồm sự đơn giản và tiện lợi. Nó mang lại sự an toàn và thoải mái cho môi trường phòng thí nghiệm.</p><ul><li>Có thể nhuộm lao theo 3 phương pháp:&nbsp;AFB Ziehl-Neelsen, AFB Kinyoun, AFB huỳnh quang</li><li>Công suất: 1-20 slide/ lần nhuộm, tuỳ theo cài đặt của người dùng</li><li>Thời gian nhuộm: 7 - 18 phút tuỳ theo thiết lập của người dùng</li><li>Quy trình nhuộm hoàn toàn tự động, bao gồm đầy đủ các bước nhuộm, rửa, sấy</li><li>Nhuộm chính xác và độ lặp lại cao</li><li>Khôn nhiễm chéo và không tạp nhiễm trong quá trình nhuộm</li><li>An toàn cho người sử dụng và môi trường phòng lab</li></ul> | <p>01 Máy nhuộm lao 3 phương pháp AT-3001</p><p>01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm</p><p>01 Bộ hoá chất vận hành máy</p><p>01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng</p> |  | <ul><li>Có thể nhuộm lao theo 3 phương pháp:&nbsp;phương pháp Ziehl-Neelsen, Kinyoun và huỳnh quang trên 1 thiết bị</li><li>Dễ dàng update phần mềm và các chức năng có thể được điều khiển bởi bộ vi xử lý. </li><li>Có thể nhuộm được 2 phương pháp khác nhau sử dụng 2 bộ kit nhuộm riêng biệt trên cùng 1 thiết bị bằng cách sử dụng khay đôi và vòi phụ kép. </li><li>Thiết bị có bộ gia nhiệt dùng cho phương pháp Ziehl-Neelsen. </li><li>Slide được cố định nằm ngang vào bộ phận dẫn truyền thuốc thử, ngăn ngừa mẫu vật rơi khỏi slide. </li><li>Không nhiễm chéo trong tất cả quá trình nhờ khay rời và riêng biệt. </li><li>Dùng thuốc thử mới và đã được định lượng lên bề mặt của từng slide một cách chính xác thông qua hệ thống phun riêng biệt, riêng lẻ để ngăn ngừa sự tạp nhiễm của thuốc thử. </li><li>Thuốc thử chỉ được dùng cho các slide được lựa chọn, giúp hạn chế lãng phí thuốc thử. </li><li>Kiểm tra và cảnh báo mức thuốc thử để ngăn ngừa sai sót kết quả nhuộm. </li><li>Kiểm soát chính và và độ lặp lại cao </li><li>Có chức năng cài đặt thời gian ủ, thời gian phun thuốc thử </li><li>Dễ dàng bảo trì và vệ sinh bên trong thiết bị </li><li>Vận hành đơn giản&nbsp;</li><li>Công suất nhuộm: có thể cài đặt từ 1- 10 slides&nbsp;với AFB Zeihl-Neelsen, 1~20 slides với nhuộm huỳnh quang, Kinyoun </li><li>Slide cố định theo chiều ngang </li><li>Phương pháp phun thuốc thử: nhỏ giọt vào slide </li><li>Nhiệt độ gia nhiệt: Xấp xỉ 55°C trên bề mặt slide </li><li>Có thể nhuộm 3 phương pháp: AFB Ziehl-Neelsen, AFB Kinyoun, AFB huỳnh quang </li><li>Hiển thị bằng màn hình LCD ma trận điểm, hiển thị 4 dòng với 20 ký tự gồm chữ và số </li><li>Phím điều khiển chức năng: 6 phím chọn chế độ; 6 lựa chọn chức năng </li><li>Chức năng cơ bản: Nhuộm, rửa tự động, sấy, cài đặt số lượng slide, cài đặt lượng thuốc thử (tự động/thủ công), stop </li><li>Chức năng đặc biệt: Cài đặt phương pháp nhuộm và cài đặt thời gian </li><li>Lượng hoá chất tiêu hao: khoảng 1.2 ~ 2.2 ml/ slide </li><li>Giám sát mức độ của thuốc thử: Hiển thị màn hinh LED và cảnh báo </li><li>Thời gian một chu trình nhuộm: 7 ~ 18 phút </li><li>Ống xả ở phía mặt bên </li><li>Có khoá liên động an toàn: nắp khoá chặt trong quá trình máy vận hành. </li><li>Kích thước: 480W x 265H x 445D mm; Khối lượng: 20kg</li><li>Nguồn điện: AC 100~240V, 50Hz / 60Hz</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TUỆ TÂM | 2021-03-30 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TUỆ TÂM | 2021-05-07
1011 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học | PKL PPC 610H | Paramedical S.r.l. | Italy | Paramedical S.r.l. | Italy | ["2020"] | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Hiển Thông | Italy | Nhóm 3 |  |  | 395000000 | t | Cái | false | 2021-07-01 | 2022-07-01 | <p>Model: PKL PPC 610H</p><p>Hãng sản xuất: <span style="color: rgb(0, 26, 51);">Paramedical S.r.l</span></p><p>Nước sản xuất: Italy</p> | <p>-Màn hình LCD màu lớn và hệ điều hành Linu</p><p>-Hỗ trợ sao lưu dữ liệu USB &amp; nâng cấp hệ thống</p><p>-Quản lý dữ liệu tuyệt vời với chuột và bàn phím</p><p>-Hệ thống tự kiểm tra hiệu quả cao, bảo trì thấp</p><p>-Hỗ trợ LIS và HIS với giao thức HL7&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p><strong>Các thông số huyết học đo được: </strong>WBC, LYM#, MID#, GRAN#, LYM%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC,RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT,P-LCR,P-LCC</p><p>Ba biểu đồ phân bố WBC, 21 thông số Và 3 biểu đồ</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Hiển Thông | 2021-06-30 | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Hiển Thông | 2021-07-02
1012 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung tập đi trẻ khuyết tật có khóa chống lùi | PN43.0 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 2500000 | t | Cái | true | 2021-05-07 | 2022-12-31 | <p>Khung tập đi trẻ khuyết tật có khóa chống lùi</p> | <p>Khung tập đi trẻ khuyết tật có khóa chống lùi</p><p>- Khung sắt sơn tĩnh điện,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT: 79x75x65-75cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Tập đi , có khóa chống cản xe lùi&nbsp;lại phía sau&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> |  | <p>- Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện, mặt bàn ván ép chống ẩm, các đai nẹp bằng vải và simily.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT: 79x75x65-75cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Có 4 bánh xe, 2 bánh xe lớn có khóa chống lùi, 2 bánh xe nhỏ không khóa, xoay 360 độ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Đai giữ nâng đở thân mình, có vòng ôm ngực để trẻ tựa vào và để 2 tay trên mặt bàn giúp trẻ có thể chơi và tập đi vững vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-07 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-07
1013 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 110 lít - AS100 | NIHOPHAWA-AS100 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 305000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;</p><ul><li>Thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm, làm ấm và phân dã môi trường nuôi cấy, sử dụng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng lựa chọn.</li><li>Thiết bị có chương trình cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng theo ý muốn.</li><li>Bộ điều khiển vi xử lý với phần mềm cài đặt sẵn có độ chính xác cao, các thông số hiển thị và giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng và hiển thị trên màn hình cảm ứng LED.</li><li>Áp suất hấp được chỉ thị trên đồng hồ áp suất có giải đo từ: -1kgf/cm<sup>2</sup> đến 5 kgf/cm<sup>2</sup></li><li>Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0 kgf/cm<sup>2</sup> đến 2,3 kgf/cm<sup>2</sup></li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li><li>Nguồn điện: 220 VAC ±10%/50 Hz</li><li>Công suất lớn nhất: 4.500 W</li><li>Công suất sinh hơi: 6,8 kg/giờ</li></ul> | <ul> <li>Máy chính: 1 bộ</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Máy hút chân không tích hợp (Lựa chọn thêm): 01 Bộ</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Bộ trao đổi nhiệt tích hợp: 01 Bộ</p> <ul> <li>Phụ kiện tiêu chuẩn khác</li> </ul> <ul> <li>Rọ đựng vật hấp, bằng Inox SUS304 có quai xách: 02 cái</li> <li>Dây cáp nguồn: 01 cái</li> <li>Dây nối đất: 02 m</li> <li>Chai đựng nước thải dung tích 3 lít: 01 Cái <strong>(Lựa chọn thêm)</strong> trong trường hợp nơi lắp đặt không lắp đặt được đường xả thải.</li> <li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 1 quyển</li> <li>Quy trình vận hành: 01 tờ (dán trên máy)</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-10-27 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2021-07-02
1014 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy đo nhĩ lượng | Flute | Flute | Inventis SRL | Italy | Inventis SRL | Italy |  | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | Italy | Nhóm null |  |  | 338000000 | t | Bộ | false | 2020-12-24 | 2021-12-24 | <p>Máy khảo sát chức năng tai giữa </p> | <p>Đo Nhĩ lượng</p><p>Đo Phản xạ cơ bàn đạp</p><p>Khảo sát Chức năng vòi nhĩ</p> |  | <p>Khảo sát chức năng vòi nhĩ màng nhĩ lành, màng nhĩ thủng</p><p>Phản xạ cơ bàn đạp cùng bên, đối bên</p><p>Đo nhĩ lượng</p> | [5 empty] | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2020-12-24 | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2020-12-24
1015 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Kính hiển vi | Kính hiển vi soi ngược | Kính hiển vi huỳnh quang có camera | Axio Observer 5 | Carl Zeiss Microscopy GmbH | Đức | Carl Zeiss Microscopy GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | Đức | Nhóm null |  |  | 2100000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-01 | 2021-12-31 | <p>Axio Observer với chức năng nhúng tự động (Autoimmersion) duy trì việc nhúng một cách tự động và đảm bảo rằng bạn luôn có được chất lượng hình ảnh tốt nhất cho các thí nghiệm theo nhu cầu của bạn.</p><p class="ql-align-justify">Kính hiển vi huỳnh quang với một nguồn sáng tạo ra bước sóng thích hợp và đủ cường độ để kích thích thuốc nhuộm huỳnh quang</p><p>và protein trong các mẫu.</p> | <p><strong style="color: black;">- </strong><span style="color: black;">Chân đế: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Mâm kính loại 6 vị trí: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Bàn để mẫu chống xước: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Ống kính quan sát 2 mắt góc 45°/23: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Cổng cho kết nối camera: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Thị kính 10x/23: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Vật kính phẳng vô tiêu khử sắc sai 5x: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Vật kính phẳng vô tiêu khử sắc sai 10x : 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Vật kính phẳng vô tiêu khử sắc sai 20x iHMC: 01</span></p><p><span style="color: black;">cái</span></p><p><span style="color: black;">- Vật kính phẳng vô tiêu khử sắc sai 40x iHMC: 01</span></p><p><span style="color: black;">cái</span></p><p><span style="color: black;">- Bộ phận ánh sáng truyền qua kèm theo bóng đèn</span></p><p><span style="color: black;">Halogen: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Túi đậy kính: 01 cái.</span></p><p><span style="color: black;">- Phin lọc trung tính: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Bộ phận giữ phin lọc 2 vị trí: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Phin lọc tối ưu độ tương phản: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Phin lọc phân cực và phân tích: 01 cặp</span></p><p><span style="color: black;">- Bộ phóng đại bổ sung Optovar 1,6x: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Bộ chuyển đổi vị trí chia sáng giữa camera và thị</span></p><p><span style="color: black;">kính (100%:0 và 20%:80%): 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Màn hình LCD: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">- Bộ lọc ánh sáng xanh tăng cường phản pha và ghi</span></p><p><span style="color: black;">hình ảnh: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Module iHMC cho vật kính 20x: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Module iHMC cho vật kính 40x: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Camera và Adapter cho camera: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Diềm thị kính bằng cao su: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Tài liệu hướng dẫn vận hành (Bằng tiếng Anh và</span></p><p><span style="color: black;">tiếng việt): 01 quyển</span></p> |  | <p class="ql-align-justify">- Kính có phím vận hành tròn bên phải.</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống quản lý nguồn sáng ≥ 3 chế độ tối ưu cho kỹ thuật tương phản và độ phóng đại khác nhau.</p><p class="ql-align-justify">- Bộ phóng đại bổ sung ≥ 1.6 lần.</p><p class="ql-align-justify">- Mâm vật kính ≥ 6 vị trí.</p><p class="ql-align-justify">- Gương chuyển đổi 02 nấc</p><p class="ql-align-justify">- Bàn mẫu kích thước: ≥ 250x230 mm</p><p class="ql-align-justify">- Giá giữ được đĩa petri đường kính từ ≤ 36 mm đến ≥ 85 mm</p><p class="ql-align-justify">- Bộ vật kính chuyên dụng cho các kĩ thuật IVF: 5x, 10x, 20x, 40x và 63x.</p><p class="ql-align-justify">- Các loại vật kính:</p><p class="ql-align-justify">+ Vật kính phẳng vô tiêu khử sắc sai 5x, độ mở ≥ 0.15, khoảng cách làm việc ≥ 11.7 mm</p><p class="ql-align-justify">+ Vật kính phẳng vô tiêu khử sắc sai 10x, độ mở ≥ 0.25, khoảng cách làm việc ≥ 8.5 mm</p><p class="ql-align-justify">+ Vật kính phẳng vô tiêu khử sắc sai 20x iHMC, độ mở ≥ 0.35, khoảng cách làm việc ≥ 4.3 mm</p><p class="ql-align-justify">+ Vật kính phẳng vô tiêu khử sắc sai 40x iHMC, độ mở ≥ 0.5, khoảng cách làm việc ≥ 2.0 mm</p><p class="ql-align-justify">+ Vật kính phẳng vô tiêu khử sắc sai 63x iHMC, độ mở ≥ 0.65, khoảng cách làm việc ≥ 1.8 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Vi trường quan sát với đường kính ≥ 23 mm</p><p class="ql-align-justify">- Bộ phận chia sáng ≥ 3 vị trí theo tỷ lệ 100:0; 0:100 và 50:50</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Nguồn sáng halogen ≥ 100W</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Nguồn sáng được gắn trên cột (đẩy ngược được ra phía sau).</p><p class="ql-align-justify">- Bộ vi thao tác sẽ gắn trực tiếp vào cột.</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình dạng LCD ≥ 4 dòng, 16 ký tự trên cột hiển thị các thông số </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tụ quang có ≥ 6 vị trí cho phép lắp các thiết bị tương phản.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Thị kính trường rộng đường kính ≥ 23 mm, điều chỉnh được điốp ở cả hai thị kính.</p><p class="ql-align-justify">- Độ tập trung tiêu cự:</p><p class="ql-align-justify">+ Trục quay thô: ≥ 2 mm/vòng</p><p class="ql-align-justify">+ Trục quay tinh: ≤ 0.2 mm/vòng</p><p class="ql-align-justify">+ Tỷ lệ chia tinh: ≤ 1 µm</p><p class="ql-align-justify">- Giao diện được với CAN, RS 232, USB, TCP/IP, ổ cắm cho màn chập.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-02-01 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-07-09
1016 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động một chạm InBody BP170 | BP170 | InBody Co., Ltd | Hàn Quốc | InBody Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 4200000 | t | Chiếc | true | 2021-05-07 | 2021-12-31 | <p>InBody BP170 là thiết bị đo huyết áp dành cho mọi đối tượng được InBody thiết kế&nbsp;với nhiều thay đổi vượt trôi. Vòng bit được thiết kế có thể tự ôm vào tay giúp cho người sử dụng có thể tự chủ động thao tác một cách dễ dàng để kiểm tra sức khỏe cùng với một thiết kế tinh tế, trọng lượng nhẹ giúp bạn dễ dàng mang theo bên mình trong những chuyến đi xa.</p><p>Chi tiết vui lòng truy cập: medisol.vn</p> | <h4>1. Phần thân chính</h4> <p>2. Vòng Bít&nbsp;</p> <p>3. Pin loại AAA</p> <p>4. Hướng dẫn sử dụng</p> <p>5. Túi lưu trữ</p> <p>6. Dây điện nguồn (Optional)</p> |  | <p>Phương pháp đo: đo giao động</p> <p>Giới hạn đo: áp lực 0 - 300mmHg; mạch đập 30 - 240bpm</p> <p>Sai số: áp lực +-3mmHg, xung +-3%</p> <p>Điện áp: 4 viên pin AA hoặc Adapter (Optional)</p> <p>Trọng lượng đóng gói: khoảng 760g</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2021-05-07
1017 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở (Máy thở đa năng) | NEUMOVENT GRAPHNET TS | Tecme Corporation | Mỹ | Tecme Corporation | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 890000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-22 | 2021-09-30 | <p><strong>Máy thở (máy thở đa năng)</strong></p><p><strong>Model: NEUMOVENT </strong>GRAPHNET TS</p><p>Hãng sản xuất: Tecme Corporation – Mỹ</p><p>Xuất xứ: Mỹ</p><p><br></p> | <p>o&nbsp;&nbsp;Máy chính (màn hình cảm ứng TFT-LED 12.1”): 01 chiếc</p><p>o&nbsp;&nbsp;Bộ làm ấm làm ẩm: 01 bộ</p><p>o&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Bộ lọc với bẫy nước đầu vào khí nén</span> : 01 bộ</p><p>o&nbsp;&nbsp;Bộ dây nguồn cung cấp oxy 3m với<span style="color: black;"> đầu nối</span> <span style="color: black;">9/16”- 18H DISS</span>: 01 bộ</p><p>o&nbsp;&nbsp;Bộ dây nguồn cung cấp khí nén 3m với<span style="color: black;"> đầu nối 3/4”- 16H</span>: 01 bộ</p><p>o&nbsp;&nbsp;Bộ dây thở người lớn sử dụng nhiều lần : 01 bộ</p><p>o&nbsp;&nbsp;Bộ dây thở trẻ em sử dụng nhiều lần : 01 bộ</p><p>o&nbsp;&nbsp;Mặt nạ thở dùng nhiều lần: 01 chiếc</p><p>o&nbsp;&nbsp;Van thở ra tích cực: 02 chiếc</p><p>o&nbsp;&nbsp;Bộ khí dung Nebulizer: 01 bộ</p><p>o&nbsp;&nbsp;Phổi giả người lớn: 01 chiếc</p><p>o&nbsp;&nbsp;Cảm biến Oxy : 01 chiếc</p><p>o&nbsp;&nbsp;Xe đẩy máy: 01 chiếc</p><p>o&nbsp;&nbsp;Tay đỡ dây thở: 01 chiếc</p><p>o&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 chiếc</p><p>o&nbsp;&nbsp;Máy khí nén: 01 chiếc</p><p>o&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + tiếng Việt&nbsp;: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">ĐẶC TÍNH VẬT LÝ</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao: 33.1 cm (13.03 in).</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều rộng: 36 cm (14,2 in)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều sâu: 29.5 cm (11.6 in).</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao bao gồm chân đế: 131 cm (51.6 in).</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng không bao gồm chân đế: 10.35 kg (22.8 lb).</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng bao gồm chân đế: 23.8 kg (52.5 lb).</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng bao gồm phụ kiện: 29.25 kg (64.5 lb).</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều rộng chân đế 51 cm (20,1 in) – 65 cm với bánh xe bên (25.6&nbsp;&nbsp;in)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều sâu chân đế 52 cm (20,5 in) – 59 cm với bánh xe trên cùng một hàng (23,2 in)</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH</strong></p><ul><li>Nhiệt độ vận hành: <span style="color: black;">15 – 35 ºC</span></li><li><span style="color: black;">Áp suất xung quanh: 560 - 1030 hPa</span></li><li><span style="color: black;">Độ ẩm: 15% - 95% Không ngưng tụ</span></li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-04-22 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-04-22
1018 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bể rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | Bể rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | Bể rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | DT 1028H | Bandelin Electronic GmbH & Co. KG | Đức | Bandelin Electronic GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty TNHH Thiết bị y tế Thái Sơn | Đức | Nhóm null |  |  | 600000000 | t | Cái | false | 2021-05-17 | 2021-07-17 | <p>Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm cho sử dụng trong bệnh viện</p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Bộ tạo sóng siêu âm (tích hợp): 01 bộ</p><p>Bộ điều khiển (tích hợp): 01 bộ</p><p>Bể dao động (tích hợp): 01 bộ</p><p><br></p> | <p>Máy chính: 01 cái </p><p>Bộ tạo sóng siêu âm (tích hợp): 01 bộ </p><p>Bộ điều khiển (tích hợp): 01 bộ </p><p>Bể dao động (tích hợp): 01 bộ </p><p>Giá để dụng cụ: 01 cái </p><p>Nắp đậy bể siêu âm: 01 cái </p> | <p>Máy chính: 01 cái </p><p>Bộ tạo sóng siêu âm (tích hợp): 01 bộ </p><p>Bộ điều khiển (tích hợp): 01 bộ </p><p>Bể dao động (tích hợp): 01 bộ </p><p>Giá để dụng cụ: 01 cái </p><p>Nắp đậy bể siêu âm: 01 cái </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y tế Thái Sơn | 2021-05-17 | Công ty TNHH Thiết bị y tế Thái Sơn | 2021-05-17
1019 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ banh Kent phẫu thuật hoàn chỉnh | TKZ-F10328-1 | Takasago Medical Industry Co., Ltd. | Nhật Bản | Takasago Medical Industry Co., Ltd. | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 953700000 | t | Bộ | true | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p>Bộ Banh KENT phẫu thuật hoàn chỉnh,</p><p><br></p><p>Mã CODE: TKZ- 10328 -1</p><p><br></p><p>Hãng sản xuất: Takasago Medical Industry Co., Ltd</p><p><br></p><p>Sản phẩm được làm bằng thép không rỉ, hạn chế tối đa sự ăn mòn, dùng trong phẫu thuật ghép gan, mật,...</p> | <ol><li>TKZ-F10328-A / Thanh vòm A: 1 Chiếc</li><li>TKZ-F10328-B / Thanh đỡ B,&nbsp;kích thước 600mm: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-CS / Banh tự giữ CS: 3 chiếc</li><li>TKZ-F10328-D1 / Móc yên ngựa kiểu số 01,&nbsp;kích thước rộng 60mm x sâu 65mm: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-D2 / Móc yên ngựa kiểu số 02,&nbsp;kích thước rộng 65mm x sâu 60mm: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-D3 / Móc yên ngựa kiểu số 03,&nbsp;kích thướcrộng 60mm x sâu 50mm: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-D4 / Móc yên ngựa kiểu số 04,&nbsp;kích thước rộng 55mm x sâu 55mm: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-E / Chốt cố định kiểu E: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-WRD / Móc cơ bản kiểu WRD, kích thước rộng 60mm x sâu 50mm: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-WR1 / Lưỡi rộng có thể uốn được kiểu WR1, kích thước rộng 170mm x sâu 50mm: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-WR2 / Lưỡi dạng đơn có thể uốn được kiểu WR2, kích thước rộng 100mm x sâu 50mm: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-WR3 / Lưỡi rộng có thể uốn được kiểu WR3, kích thước rộng 140mm x sâu 50mm: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-WR4 / Lưỡi dạng đơn có thể uốn được kiểu WR4, kích thước rộng 85mm x sâu 50mm: 1 chiếc</li></ol> |  | <p>Thông số kỹ thuật của 1 bộ banh Kent phẫu thuật hoàn chỉnh</p><ol><li>TKZ-F10328-A / Thanh vòm A: 1 Chiếc</li><li>TKZ-F10328-B / Thanh đỡ B,&nbsp;kích thước 600mm: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-CS / Banh tự giữ CS: 3 chiếc</li><li>TKZ-F10328-D1 / Móc yên ngựa kiểu số 01,&nbsp;kích thước rộng 60mm x sâu 65mm: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-D2 / Móc yên ngựa kiểu số 02,&nbsp;kích thước rộng 65mm x sâu 60mm: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-D3 / Móc yên ngựa kiểu số 03,&nbsp;kích thướcrộng 60mm x sâu 50mm: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-D4 / Móc yên ngựa kiểu số 04,&nbsp;kích thước rộng 55mm x sâu 55mm: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-E / Chốt cố định kiểu E: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-WRD / Móc cơ bản kiểu WRD, kích thước rộng 60mm x sâu 50mm: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-WR1 / Lưỡi rộng có thể uốn được kiểu WR1, kích thước rộng 170mm x sâu 50mm: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-WR2 / Lưỡi dạng đơn có thể uốn được kiểu WR2, kích thước rộng 100mm x sâu 50mm: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-WR3 / Lưỡi rộng có thể uốn được kiểu WR3, kích thước rộng 140mm x sâu 50mm: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-WR4 / Lưỡi dạng đơn có thể uốn được kiểu WR4, kích thước rộng 85mm x sâu 50mm: 1 chiếc</li></ol> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 2021-06-17
1020 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Cây nâng vén phẫu thuật | BT755R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 568552 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Đè bụng/ruột, dễ uốn, dài 250mm, lưỡi rộng 25mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Cây nâng vén phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1021 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống bàn khám điều trị tai mũi họng | IU-3000F | M.I. One Co., Ltd | Hàn Quốc | M.I. One Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 280000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>Bàn khám, điều trị tai mũi họng</p><p>Model: IU-3000F</p><p>Hãng sản xuất: M.I. One</p><p>Xuất xứ Hàn Quốc</p> | <p>- Thân chính: 1 </p><p> - Đầu phun: 3</p><p> - Đầu hút: 2</p><p> - Thông hơi: 1</p><p> - Trụ thẳng: 1 </p><p> - Đèn soi: 1</p><p> - Can 100 mm: 2 </p><p> - Can 83 mm: 12</p><p> - Can 52 mm: 2</p><p> - Lọ đựng thuốc: 6</p><p> - Cáp nguồn: 1</p><p> - Bộ sưởi ẩm: 1</p> |  | <p>- Điều khiển thiết bị bên ngoài: 6 thiết bị</p><p>- Đèn LED: 30,000 Lux</p><p>- Đầu phun: 3, áp suất không khí tối đa 242 kPa</p><p>- Đầu hút và hộp: 2 đầu hút, áp suất không khí tối đa 715 kPa.</p><p>- Hộp chính 2.5 L, hộp phụ 800 ml</p><p>- Tích hợp bộ phận làm ấm: tích hợp bộ phận làm ấm trong khay dụng cụ để giữ cho các dụng cụ xử lý bằng kim loại luôn ổn định ở nhiệt độ thích hợp để sử dụng</p><p>- Có thể điều chỉnh lực phun, hút bằng các van</p><p>- Đèn LED: có chế độ tự động sáng sau 2s khi nhấc lên và tự động tắt khi đặt về giá đỡ.</p><p>- Có chế độ chọn thông báo bằng âm thanh hoặc chế độ im lặng</p><p>- Điều khiển ghế bệnh nhân trên trạm xử lí bằng kết nối cáp</p><p>- Có chế độ sấy và tự động tắt sấy sau 20s hoặc nhấn nút tắt sấy.</p> | [5 empty] | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | 2020-11-26 | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | 2020-11-26
1022 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ xoắn u cơ | EO433R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 4028900 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Dụng cụ xoắn u cơ, loại lớn, dài 150mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp gắp Collin Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 195mm, ngàm rộng 21mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-09
1023 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Máy tạo oxy | INT | Foshan Keyhub Electronic Industries Co., Ltd. | Trung Quốc | Foshan Keyhub Electronic Industries Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Tuệ Minh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 18500000 | t | Chiếc | true | 2021-06-14 | 2021-08-14 | <p><span style="color: red;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Model<span style="color: red;">: INT – 5AY</span></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Keyhub</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất sứ: Trung Quốc</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2021 trở về sau</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất lượng máy: Mới 100%</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE.</p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính : 01 máy </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình làm ẩm :01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây oxy : 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng&nbsp;Việt : 01 bộ</span></p> |  | <p><strong style="color: black;">Thông số Kỹ thuật:</strong></p><p><span style="color: rgb(100, 100, 100);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">Model : INT – 5AX/ 5AY</span></p><p><span style="color: rgb(100, 100, 100);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">Hãng sản xuất: KeyHub</span></p><p><span style="color: rgb(100, 100, 100);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">Điện áp: 230V/50Hz hoặc 110V/60Hz</span></p><p><span style="color: rgb(100, 100, 100);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">Công suất: 280W</span></p><p><span style="color: rgb(100, 100, 100);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">Tốc độ dòng Oxy: 0.5 – 5 LPM/ MIN</span></p><p><span style="color: rgb(100, 100, 100);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">Nồng độ Oxxy: 93% ± 3%</span></p><p><span style="color: rgb(100, 100, 100);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">Độ ồn: ≤&nbsp;40dB (A)</span></p><p><span style="color: rgb(100, 100, 100);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">Áp suất đầu ra: 8 PSSI (+/- 0.5 PSI)</span></p><p><span style="color: rgb(100, 100, 100);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">Trọng lượng: 13kg</span></p><p><span style="color: rgb(100, 100, 100);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">Kích thước: 29*30*51.7 (L*W*H)cm</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Tuệ Minh | 2021-06-14 | Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Tuệ Minh | 2021-07-02
1024 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ PT sọ não AS | Bộ DCPT sọ não | AS Medizintechnik GmbH | Đức | AS Medizintechnik GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Vật tư trang thiết bị y tế Hà Anh |  | Nhóm null |  |  | 500000000 | t | Bộ | true | 2021-05-18 | 2022-05-18 | <p>Bộ DCPT sọ não gồm 67 chi tiết</p> | <p>Bộ DCPT sọ não gồm 67 chi tiết</p> | <p>Bộ DCPT sọ não gồm 67 chi tiết</p> | <p>Bộ DCPT sọ não gồm 67 chi tiết</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư y tế Hà Anh | 2021-05-18 | Công ty TNHH Vật tư y tế Hà Anh | 2021-05-18
1025 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy áp lạnh cổ tử cung | Máy áp lạnh cổ tử cung | Máy áp lạnh cổ tử cung | 50502 | CooperSurgical, Inc. | Mỹ | CooperSurgical, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 75046000 | t | Chiếc | true | 2021-06-22 | 2022-12-31 | <p>Hàng mới 100%</p> | <p>- &nbsp;Bộ điều khiển: 01 cái; - &nbsp;Súng bắn áp lạnh: 01 cái;- &nbsp;Đầu đốt áp lạnh: 04 cái ;- &nbsp;Bình đựng khí rỗng, không chứa khí: 01 cái ;- &nbsp;Hộp đựng máy: 01 cái; - &nbsp;Vòng đệm cao su: 10 cái; - &nbsp;Xe đẩy: 01 cái&nbsp;</p> |  | <p>Thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-02 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-22
1026 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ kìm nhổ răng trẻ em | 1032 | Care & Cure Surgico | Pakistan | Care & Cure Surgico | Pakistan |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm 6 |  |  | 5150000 | t | Bộ | true | 2021-04-22 | 2022-04-22 | <p>Dụng cụ mới 100%</p><p>Đạt tiêu chuẩn ISO, CE</p> | <p> <strong>Cấu hình cung cấp: </strong>Bao gồm các thành phần sau:</p><p> Bộ kìm nhổ răng trẻ em bao gồm 04 chi tiết</p><p> </p> |  | <p> Kìm nhổ răng cửa trên : 01 cái (mã 1032)</p><p> Kìm nhổ răng cửa dưới: 01 cái (mã 1033)</p><p> Kìm nhổ răng hàm trên: 01 cái (mã 1034)</p><p> Kìm nhổ răng hàm dưới: 01 cái (mã 1031)</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-22 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-23
1027 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp, dung tích 60 lít, 01 cửa | V-PRO 60 | STERIS Mexico, S.de R.L. de C.V | Mexico | STERIS Mexico, S.de R.L. de C.V | Mexico | ["2021"] | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | Mexico | Nhóm 4 |  |  | 2900000000 | t | Bộ | true | 2021-06-03 | 2022-06-03 | [9 empty] | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | 2021-06-23 | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | 2021-06-23
1028 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Bộ kìm nhổ răng người lớn | 1089 | Care & Cure Surgico | Pakistan | Care & Cure Surgico | Pakistan |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm 6 |  |  | 6550000 | t | Bộ | true | 2021-04-22 | 2022-04-22 | <p>Dụng cụ mới 100%</p><p>Đạt tiêu chuẩn ISO, CE</p> | <p> <strong>Cấu hình cung cấp: </strong>Bao gồm các thành phần sau:</p><p> Bộ kìm nhổ răng người lớn 8 chi tiết</p><p> </p> |  | <p> - Kìm nhổ răng cửa trên: 01 cái (mã 1089)</p><p> - Kìm nhổ răng cửa dưới: 01 cái (mã 1091)</p><p> - Kìm nhổ răng hàm trên: 01 cái (mã 1047)</p><p> - Kìm nhổ răng hàm dưới: 01 cái (mã 1049)</p><p> - Kìm nhổ răng nanh và chân răng hàm trên: 01 cái (mã 1046)</p><p> - Kìm nhổ răng nanh hàm dưới: 01 cái (mã 1066)</p><p> - Kìm nhổ chân răng dưới: 01 cái (mã 1050)</p><p> - Kìm nhổ răng vỡ hàm dưới: 01 cái (mã 1077)</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-22 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-23
1029 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Máy phân tích chỉ số BMI | Máy phân tích thành phần cơ thể InBody 370S | InBody 370S | InBody Co., Ltd | Hàn Quốc | InBody Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 216178300 | t | Chiếc | true | 2021-05-07 | 2021-12-31 | <p>InBody 370S là dòng sản phẩm tiếp theo được InBody nghiên cứu nâng cấp về điện trở kháng sinh học. Điện trở kháng sinh học của InBody 370S được mở rộng lên đến ba tần số quét, điều này cho phép thiết bị có thể phân tích chính xác chuyên sâu hơn.</p> | <p>1. Thân máy InBody 370S.</p> <p>2. Dây biến áp (DC 12V, 3.4A).</p> <p>3. Dây điện nguồn.</p> <p>4. Sách hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>Thông số kỹ thuật cơ bản:</p> <ul> <li>Kích thước: 522 x 874 x 1059 (Dài x Rộng x Cao: mm)</li> <li>Tần số: 5, 50, 250 kHz</li> <li>Trọng lượng thiết bị: 26 kg</li> <li>Lưu trữ kết quả: 100.000 lần</li> <li>Trọng lượng người đo: 10 – 250 kg</li> <li>Độ tuổi người đo: 3 – 99 tuổi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2021-05-07
1030 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy kéo giãn | Máy kéo giãn cột sống cổ | YZ-3 | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 47000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-23 | 2021-10-01 | <p><span style="color: black;">Máy kéo giãn cột cổ </span></p><p>Model:&nbsp;YZ-3</p><p>Xuất xứ: XiangYu - China</p><p><span style="color: black;">Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tăng giảm tính năng.</span></p> | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghế ngồi </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trục </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đai kéo</p> | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghế ngồi </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trục </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đai kéo</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghế có bánh xe</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển từ xa</p><p><span style="color: red;">&nbsp;</span></p> | <p><span style="color: black;">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước đóng thùng(mm) : 720 x 710 x 2080, sai số </span><u style="color: black;">+</u><span style="color: black;"> 100mm</span></p><p><span style="color: black;">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn 220V, 50Hz</span></p><p><span style="color: black;">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất 40VA</span></p><p><span style="color: black;">4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lực kéo: 0-200N sai số </span><u style="color: black;">+</u><span style="color: black;"> 10%</span></p><p><span style="color: black;">5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng cách kéo : 0-500mm, sai số </span><u style="color: black;">+</u><span style="color: black;"> 20mm</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-23 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1031 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Cây nâng vén phẫu thuật | BT763R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 2 |  |  | 1170826 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p><br></p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Cây nâng vén phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-26 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-26
1032 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Kính hiển vi | Kính hiển vi 2 mắt | Kính hiển vi có camera | Primo Star iLed | Carl Zeiss Microscopy GmbH | Trung Quốc | Carl Zeiss Microscopy GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-01 | 2021-12-01 | <p><span style="color: black;">Thực hiện được các kỹ thuật:&nbsp;Kỹ thuật trường sáng, huỳnh quang có thể nâng cấp dùng cho kỹ thuật phản pha và nền đen.</span></p> | <p><span style="color: black;">Thân kính chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái, trong đó đã bao gồm:</span></p><p><span style="color: black;">Thân kính</span></p><p><span style="color: black;">Mâm gắn vật kính loại 4 vị trí</span></p><p><span style="color: black;">Bàn để mẫu cơ học</span></p><p><span style="color: black;">Cụm đèn chiếu sáng Halogen</span></p><p><span style="color: black;">Ống kính quan sát 30°/20 có cổng kết nối camera và bộ phận chia sáng theo tỷ lệ 50% quan sát qua ống kính và 50% tới camera</span></p><p><span style="color: black;">Vật kính "Plan-Achromat" 10x, độ mở 0.25</span></p><p><span style="color: black;">Vật kính "Plan-Achromat" 20x, độ mở 0.4</span></p><p><span style="color: black;">Vật kính "Plan-Achromat" 40x, độ mở 0.65</span></p><p><span style="color: black;">Vật kính "Plan-Achromat" 100x, độ mở 1.25 dầu</span></p><p><span style="color: black;">Hộp tụ quang 0.9/ 1.25</span></p><p><span style="color: black;">Thị kính 10x/20 đường kính vi trường quan sát 20 mm</span></p><p><span style="color: black;">Module huỳnh quang</span></p><p><span style="color: black;">Camera kỹ thuật số chính hãng</span></p><p><span style="color: black;">Bộ kính lọc</span></p><p><span style="color: black;">Kích thước bàn để mẫu cơ học 140 mm x 135mm.</span></p><p><span style="color: black;">Khoảng dịch chuyển (X-Y): 75 mm x 30 mm</span></p><p><span style="color: black;">Sử dụng nguồn chiếu sáng: halogen 6V, 30W</span></p><p><span style="color: black;"><span class="ql-cursor">﻿</span></span></p><p class="ql-align-justify"> </p><p><br></p> |  | <p> - Độ phóng đại tối đa: 1.000 lần</p><p> <span style="color: black;">Ống kính quan sát: 2 mắt quay được 360</span><sup style="color: black;">0</sup><span style="color: black;">, góc nhìn 30</span><sup style="color: black;">0 </sup></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">Ống kính điều chỉnh độ cao quan sát: từ 380mm đến 415</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Điều chỉnh khoảng cách đồng tử: từ 48 đến 75m</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Đường kính vi trường quan sát: 30 mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Thị kính: trường đo 10X/20 có chia diop</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">Mâm kính có thể gắn 4 vật kính.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Vật kính: Phẳng – Tiêu sắc (Plan - Achromat):</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">+ 10x, độ mở 0.25, khoảng cách làm việc: 4,6 mm.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">+ 20x, độ mở ≥ 0.4, khoảng cách làm việc: 1,0 mm.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">+ 40x, độ mở 0.65, khoảng cách làm việc: 0,72 mm.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">+ 100x (nhúng dầu), độ mở 1,25, khoảng cách làm việc: 0.32mm.</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">Hộp tụ quang 0.9/1.25 thực hiện được kỹ năng tương phản trường sáng, có khả năng nâng cấp dùng cho nền đen, phản pha.</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">Bộ phin lọc 3 loại.</span></p><p class="ql-align-center"><br></p><p> <span style="color: black;">Điều chỉnh tiêu cự</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Điều chỉnh thô: 45 mm/vòng</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Điều chinh tinh: 0.5 mm/vòng</span></p><p> <span style="color: black;">Giá mẫu nâng được&nbsp;15 mm</span></p><p> <span style="color: black;">Module LED dùng cho huỳnh quang</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nguồn phát: 40 mW</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Dải sóng: từ 365 nm đến 625 nm</span></p><p class="ql-align-justify"> </p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-02-01 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-07-09
1033 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Cây nâng vén phẫu thuật | BT752R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 455906 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Đè bụng/ruột, dễ uốn, dài 200mm, lưỡi rộng 17mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Cây nâng vén phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1034 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động FACA-200 | FACA-200 | Labomed Inc. | Mỹ | Labomed Inc. | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | Mỹ | Nhóm null |  |  | 756000000 | t | Cái | true | 2021-06-10 | 2022-06-10 | <p>Máy phân tích xét nghiệm sinh hóa</p><p>Mục đích: Thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán lâm sàng và nghiên cứu</p><p>Chỉ định sử dụng: Tất cả các trường hợp được chỉ định làm xét nghiệm sinh hóa trên mẫu huyết tương hoặc huyết thanh.</p><p>Model máy: <span style="color: black;">FACA-200</span></p> | <p>Model máy: <span style="color: black;">FACA-200</span></p><p><span style="color: black;">Lọ hóa chất 1</span></p><p><span style="color: black;"> Lọ hóa chất 2 có khay đựng</span></p><p><span style="color: black;"> Cuvette phản ứng</span></p><p><span style="color: black;"> Cốc đựng mẫu huyết thanh</span></p><p><span style="color: black;"> Ống đựng mẫu</span></p><p><span style="color: black;"> Cầu chì(4A/8A)</span></p><p><span style="color: black;"> Đèn(13.8V/50W)</span></p><p><span style="color: black;"> Cáp nguồn</span></p><p><span style="color: black;"> Dây kết nối</span></p><p><span style="color: black;"> Hướng dẫn sử dụng</span></p><p><span style="color: black;"> Phần mềm vận hành</span></p><p><span style="color: black;"> Dụng cụ mở</span></p><p><span style="color: black;"> Cảm biến</span></p><p><span style="color: black;"> Đầu dò phát hiện</span></p><p><span style="color: black;"> Đầu dò mẫu</span></p><p><span style="color: black;"> Cáp nối đất</span></p> |  | <ul><li>Model máy</li></ul><p> FACA-200 và FACA-200-ISE</p><ul><li>Model mẫu</li></ul><p> Sử dụng ngẫu nhiên với hệ thống đọc trực tiếp</p><ul><li> Phương pháp</li></ul><p> End point, Kinetics, Fixed Time, lmmunoturbidimetry, 1-2 reagent, Multi-Standard, Multistandard, reagent/serum blank,v.v.</p><ul><li>Test xét nghiệm</li></ul><p> 40 assay</p><p> Khuôn ISE (NA+, K+, Cl-/ Li+) có sẵn theo yêu cầu</p><ul><li>Thông lượng Test/ giờ</li></ul><p> 200 test/ giờ với 1 chất thử</p><p> Với ISE</p><p> 320 test/ giờ với 1 chất thử</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | 2021-06-10 | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | 2021-06-17
1035 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch phẫu thuật | Vaculine Maxi | Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S | Thổ Nhĩ Kỳ | Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 48000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-12-31 | <p>Máy hút dịch 50L/ phút, 2 bình 3L</p><p>&nbsp;</p> | <p><strong><u>Cấu hình chuẩn:</u></strong></p><ul><li>Máy chính</li><li>Dây nguồn</li><li>2 Bình hút dịch loại 3L</li><li>Phụ kiện chuẩn đi kèm</li></ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-05-18
1036 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Ballon các cỡ | NCS-861, NCS-862, NCS-863, NCS-864 | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 73500 | t | Cái | true | 2021-03-26 | 2021-10-26 | <p>Chất liệu PVC</p><p>Các số 0.5L; 1L; 2L; 3L</p> | <p>Chất liệu PVC</p><p>Các số 0.5L; 1L; 2L; 3L</p> |  | <p>Chất liệu PVC</p><p>Các số 0.5L; 1L; 2L; 3L</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-03-26 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18
1037 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Bẩy răng thẳng | 1215 | Care & Cure Surgico | Pakistan | Care & Cure Surgico | Pakistan |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm 6 |  |  | 340000 | t | Cái | true | 2021-04-22 | 2022-04-22 | <p>Dụng cụ mới 100%</p><p>Đạt tiêu chuẩn ISO, CE</p> | <p>Bẩy răng thẳng</p> |  | <p> Bẩy răng thẳng: 01 cái&nbsp;&nbsp;(mã 1215)</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-22 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-23
1038 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Hệ thống máy X-quang di động kỹ thuật số | MobileDaRt Evolution | Shimadzu Corporation | Nhật Bản | Shimadzu Corporation | Nhật Bản | ["2020","2021","2022"] | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 4500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-29 | 2022-03-31 | <p>Hệ thống máy X-Quang di động kỹ thuật số MobileDaRt Evolution là một hệ thống X-quang di động chụp tổng hợp. Hệ thống máy được tích hợp Ắc quy để vận hành và chụp. Hình ảnh lâm sàng được hiển thị trên màn hình 19inch tích hợp trên máy để kiểm tra chẩn đoán X-quang nhanh chóng hoặc cũng có thể gửi hình ảnh lâm sàng đến bác sĩ ở một địa điểm xa để chẩn đoán sớm. Trong một khu vực biệt lập hoặc bị cách ly, có thể dễ dàng thực hiện quy trình công việc hoàn chỉnh từ chụp X-quang đến chẩn đoán hình ảnh và truyền dữ liệu ảnh, tất cả quy trình chỉ trong một hệ thống máy.</p><p>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, EC, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015</p><p>Nhiệt đới hóa môi trường làm việc</p><p>Máy mới 100%</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ phát tia cao tần: &nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng phát tia X-quang: &nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ chuẩn trực chùm tia: &nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy gắn liền giá đỡ bóng phát tia X-quang: &nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công tắc chụp cầm tay: &nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình ắc quy máy X-quang (Battery 12V x 20cells): &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm nhận ảnh phẳng không dây (Flat Panel Detector):&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 tấm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm điều khiển, xử lý ảnh kỹ thuật số: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 phần mềm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DICOM in, lưu trữ: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 phần mềm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ sạc pin tấm nhận ảnh (FPD Battery Charger): &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng tấm nhận ảnh (FPD) gắn liền xe đẩy: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp kết nối tín hiệu (Multi Box): &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Module giao tiếp với tủ điều khiển:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p class="ql-align-justify">Bộ thu nhận sóng không dây (Wifi): &nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p> |  |  | <p>Bảo hành 1 năm; Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | 2021-01-29 | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | 2021-05-18
1039 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động FACA-261 ISE | FACA-261 ISE | Labomed Inc. | Mỹ | Labomed Inc. | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | Mỹ | Nhóm null |  |  | 945000000 | t | Cái | true | 2021-06-09 | 2022-06-09 | <p>Máy phân tích xét nghiệm sinh hóa</p><p>Mục đích: Thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán lâm sàng và nghiên cứu</p><p>Chỉ định sử dụng: Tất cả các trường hợp được chỉ định làm xét nghiệm sinh hóa trên mẫu huyết tương hoặc huyết thanh.</p><p>Model máy: <span style="color: black;">FACA-261-ISE&nbsp;</span></p> | <p>Máy phân tích xét nghiệm sinh hóa</p><p>Model máy: <span style="color: black;">FACA-261-ISE&nbsp;</span></p><p>Lọ hóa chất 1</p><p>Lọ hóa chất 2 có khay đựng</p><p>Cuvette phản ứng</p><p>Cốc đựng mẫu huyết thanh</p><p>Ống đựng mẫu</p><p>Cầu chì(4A/8A)</p><p>Đèn(13.8V/50W)</p><p>Cáp nguồn</p><p>Dây kết nối</p><p>HDSD</p><p>Phần mềm vận hành</p><p>Dụng cụ mở</p><p>Cảm biến</p><p>Đầu dò phát hiện</p><p>Đầu dò mẫu</p><p>Cáp nối đất</p> |  | <p><span style="color: black;">Thông số kỹ thuật máy phân tích xét nghiệm sinh hóa:</span></p><ul><li>Model máy: <span style="color: black;">FACA-261-ISE&nbsp;</span></li><li><span style="color: black;">Test xét nghiệm 40 assay</span></li></ul><p> <span style="color: black;">Khuôn ISE (Na+, K+, Cl- / Li+) có sẵn theo yêu cầu</span></p><ul><li><span style="color: black;">Thông lượng Test/giờ: </span>250 tests/giờ với 1 chất thử</li><li><span style="color: black;">Với ISE: </span>370 tests/giờ với 1 chất thử</li><li><span style="color: black;">Vị trí mẫu:</span> <span style="color: black;">60 vị trí</span></li></ul><p> <span style="color: black;">Bao gồm tiêu chuẩn, kiểm soát, và thống kê; có thể mẫu huyết thanh hoặc mẫu chính</span></p><ul><li><span style="color: black;">Thể tích mẫu:</span> <span style="color: black;">1~100 µl, 0.1µl /bước</span></li><li><span style="color: black;">Vị trí hóa chất: 40</span></li><li><span style="color: black;">Thể tích hóa chất: R1:1~400 µl, 1 µl / bước, R2:1~400 µl, 1 µl / bước</span></li><li><span style="color: black;">Đầu dò hóa chất/mẫu</span></li></ul><p> <span style="color: black;">Cảm biến mực chất lỏng, cảm biến va chạm, lớp phủ Teflon và trạm vệ sinh đầu dò</span></p><ul><li><span style="color: black;">Thời gian hoạt động</span></li></ul><p> <span style="color: black;">0~999 giây</span></p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | 2021-06-09 | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | 2021-06-17
1040 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung | 3655i | DeVilbiss Healthcare LLC | Mỹ | DeVilbiss Healthcare LLC | Mỹ | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Tuệ Minh | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 6800000 | t | Chiếc | true | 2021-07-02 | 2021-10-02 | <p>Model :&nbsp;3655i</p><p>Hãng sản xuất: Devilbiss Healthcare GMbh</p><p>Xuất xứ: Mỹ</p><p>Năm sản xuất: 2020&nbsp;</p> | <ul><li>Máy chính: 01 máy</li><li>Bộ phận phun sương: 01 bộ</li><li>Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt : 01 bộ</li></ul> |  | <p>Kích thước (HxWxD): 10.2x19.1x18.3 cm</p><p>Cân nặng: 2.18 kg</p><p>Điện yêu cầu: 2.5A, 115 VAC, 60Hz</p><p>Công suất tiêu thụ: 140 watts maximum</p><p>Áp lực nén mức tối đa: 2.5 bar or greater</p><p>Tỉ lệ phun sương: 0.15 ml/min or greater</p><p>Lưu lượng khí: 8 lpm or greater</p><p>Nhiệt độ hoạt động: 5 - 40 độ C</p><p>Áp suất khí dung khi hoạt động: 0.65 bar</p><p>Dòng chảy khí dung được cung cấp: 5.5lpm</p><p>Thể tích khí dung được cung cấp: 6ml</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Tuệ Minh | 2021-02-26 | Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Tuệ Minh | 2021-07-02
1041 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Bẩy răng cong | 1216 | Care & Cure Surgico | Pakistan | Care & Cure Surgico | Pakistan |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm 6 |  |  | 340000 | t | Cái | true | 2021-04-22 | 2022-04-22 | <p>Dụng cụ mới 100%</p><p>Đạt tiêu chuẩn ISO, CE</p> | <p>Bẩy răng cong</p> |  | <p>Bẩy răng cong: 01 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(mã 1216)</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-22 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-23
1042 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ tích hợp camera | Đèn mổ HDLed 2 nhánh Camera full HD (2 chóa đèn và 1 cánh tay màn hình) | Qe6H30 | Brandon Medical Company Ltd. | Anh | Brandon Medical Company Ltd. | Anh | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Anh | Nhóm 3 |  |  | 1920000000 | t | Bộ | true | 2021-05-14 | 2021-12-31 | <p>Đèn mổ 2 nhánh, cường độ sáng 160.000 lux, có tích hợp Camera HD</p> | <p>Trụ đèn và 3 tay treo (cho 2 chóa đèn và màn hình)</p><p>Đầu đèn chính Qe6H + đầu đèn vệ tinh Qe30</p><p>Màn hình chuyên dụng cho y tế</p><p>Phụ kiện kèm theo và sách hướng dẫn lắp đặt sử dụng</p><p><br></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-05-14 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-05-18
1043 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Bộ lấy cao răng bằng tay | 1496 | Care & Cure Surgico | Pakistan | Care & Cure Surgico | Pakistan |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm 6 |  |  | 650000 | t | Bộ | true | 2021-04-22 | 2022-04-22 | <p>Dụng cụ mới 100%</p><p>Đạt tiêu chuẩn ISO, CE</p> | <p> <strong>Cấu hình cung cấp: </strong>Bao gồm các thành phần sau:</p><p> Bộ lấy cao răng bằng tay: 01 bộ</p><p> </p> |  | <p> - Cây thám trâm 2 đầu : 01 cái (mã 1496)</p><p> - Cây nạo ngà 2 đầu &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái (mã 1521)</p><p> - Cây trám răng 2 đầu&nbsp;: 01 cái (mã 1654)</p><p> - Gương soi răng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái (mã 1917)</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-22 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-23
1044 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ 2 KÊNH | Ultrasonic 1500 (US1322) | EME S.R.L. | Italy | EME S.R.L. | Italy | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Italy | Nhóm 3 |  |  | 298000000 | t | Bộ | true | 2020-12-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: Ultrasonic 1500 (US1322)</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: EME SRL</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Italy</strong></p><p><strong>Hàng mới 100% </strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001, CE</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</p><p>Phụ kiện đi kèm</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 đầu dò siêu âm TV5 1 / 3 MHz, khu vực chiếu 5cm với cảm biến tiếp xúc</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Smart Card</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cầu chì</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cáp nguồn</p><p>01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-11
1045 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | THIẾT BỊ LASER ĐIỀU TRỊ | LUMIX®PLUS | Fisioline S.R.L | Italy | Fisioline S.R.L | Italy | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | Italy | Nhóm 3 |  |  | 894000000 | t | Cái | true | 2021-03-23 | 2022-03-23 | <p>30W 900W 910nm&nbsp;810nm&nbsp;980nm&nbsp;1064nm&nbsp;650nm&nbsp;</p> | <p> 30W 900W 910nm&nbsp; 810nm&nbsp; 980nm&nbsp; 1064nm&nbsp; 650nm&nbsp;</p> | <p> 30W 900W 910nm&nbsp; 810nm&nbsp; 980nm&nbsp; 1064nm&nbsp; 650nm&nbsp;</p> | <p> 30W 900W 910nm&nbsp; 810nm&nbsp; 980nm&nbsp; 1064nm&nbsp; 650nm&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-24 | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-29
1046 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | prietest TOUCH PLUS | prietest TOUCH PLUS | Robonik (India) Pvt. Ltd. | Ấn Độ | Robonik (India) Pvt. Ltd. | Ấn Độ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 45360000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Máy phân tích sinh hóa bán tự động prietest TOUCH PLUS</p> <p>&nbsp;</p> | <p>Cấu hình bao gồm:</p> <ul> <li>Máy chính prietest TOUCH PLUS</li> <li>1 Nguồn Adapter (Power cord)</li> <li>1 Cuộn giấy in nhiệt (Thermal parper roll)</li> <li>1 Trục giấy in (Thermal paper rod)</li> <li>1 Bao máy (Dust cover)</li> <li>1 Ống dây Silicon (Silicon tubing)</li> <li>1 Dây thép vệ sinh (Tube cleaning wire)</li> <li>1 Bút chấm màn hình (Stylus)</li> <li>1 Bình nhựa&nbsp; (Waste botle)</li> <li>1 Ống hút mẫu (Inlet tubing)</li> <li>sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh</li> </ul> |  | <p>Đặc tính kỹ thuật</p> <p>- Giao diện người dùng: Màn hình cảm ứng / phím</p> <p>- Dải tuyến tính: 0,000 ~ 3,000 Abs</p> <p>- Độ chính xác quang học:&nbsp;± 2% hoặc 0,007 (0 ~ 1,5 Abs)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;± 3% (1,5 ~ 3,0 Abs)</p> <p>- Phương pháp đo: Photodiode</p> <p>- Kính lọc:</p> <p style="margin-left:13.65pt;">+ Loại kính: Giao thoa</p> <p style="margin-left:13.65pt;">+ Bước sóng: 340, 405, 510, 545, 578, 630 và 2 bước sóng tùy chọn.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;+ Băng thông: 10 nm ± 2 nm</p> <p>- Flow Cell:</p> <p style="margin-left:13.65pt;">+ Thể tích hút: 500 ~ 1000mL</p> <p style="margin-left:13.65pt;">+ Thể tích Flowcell: 18mL</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;+ Chế độ hút: Hút tự động bằng bơm nhu động</p> <p>- Nguồn đèn: Tungsten Halogen</p> <p>- Thời gian ổn định đèn: 90 giây</p> <p>- Màn hình hiển thị: Màn hình màu LCD 5 inch</p> <p>- Bộ nhớ: 512 KB FRAM</p> <p>-&nbsp;Khả năng lưu trữ: 250 chương trình sinh hóa</p> <p style="margin-left:13.65pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 chương trình đông máu</p> <p style="margin-left:13.65pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 chương trình test mở RFID</p> <p style="margin-left:13.65pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 kết quả QC cho 3 mức</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2500 kết quả bệnh nhân với ID bệnh nhân</p> <p>- Chế độ đo:</p> <p style="margin-left:13.65pt;">+ Chế độ đo người dùng cài đặt: ABS, KINETIC, END POINT, DIFFERENTIAL, RATIO, FIXED TIME, COAG</p> <p>&nbsp; &nbsp; + Chế độ đo được định nghĩa trước.</p> <p>- Tính nồng độ đo: Bằng Factor hoặc Standard</p> <p>- Cổng giao tiếp&nbsp;RS232: 115200 baud, 1 start, 8 data, 1 stop, no parity</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-05 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-11
1047 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY NÉN KHÍ ĐIỀU TRỊ (XOA BÓP TUẦN HOÀN KHÍ) | Pressomed Evo | EME S.r.l | Italy | EME S.r.l | Italy | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Italy | Nhóm 3 |  |  | 458000000 | t | Cái | true | 2021-04-10 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">Model: PRESSOMED EVO</strong></p><p><strong style="color: black;">Nhà sản xuất: EME S.r.l</strong></p><p><strong style="color: black;">Nước sản xuất: Italy</strong></p><p><strong style="color: black;"><u>Xuất xứ: Italia</u></strong></p><p><span style="color: black;">Bộ phát với xe đẩy, massage tăng sự lưu thông tĩnh mạch và mạch bạch huyết, 12 phần, áp lực ở mỗi phần là độc lập. Có bộ phận kiểm tra áp lực ở mỗi bộ phận màn hình cảm ứng 8'', giao thức lưu trữ, bộ nhớ để lưu các giao thức người dùng cài, thẻ thông minh </span></p><p><strong><u>Cấu hình bao gồm</u></strong></p><p><span style="color: black;">01 Máy chính </span></p><p><span style="color: black;">02 cầu chì</span></p><p><br></p><p>0</p><p><span style="color: black;">1 cáp nguồn </span></p><p><br></p><p>01</p><p><span style="color: black;"> HDSD bằng DVD</span></p><p><br></p><p>01<span style="color: black;"> Smart Card&nbsp;</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-10 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-11
1048 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Huyết áp kế | 7670-01 | Welch Allyn de Mexico S. de R.L. de C.V | Mexico | Welch Allyn, Inc. | Mỹ |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 11500000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11
1049 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh nhân điều khiển điện | B-640S | Sigma-Care Development Co., Ltd. | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. | Đài Loan | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 81800000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p style="text-align: justify;">Giường bệnh nhân điều khiển điện dùng trong phòng hồi sức cấp cứu, chăm sóc đặc biệt &nbsp;có 4 động cơ truyền động, chức năng nâng/hạ giường 430 – 740 mm, lưng, đầu gối, dốc đầu chân, mặt giường làm bằng thép mạ kẽm và sơn phủ chống vi khuẩn. có thể thực hiện được 5 chức năng. hệ thống truyền động DC, điện thế thấp, bảo vệ chống quá tải, ít tiếng ồn.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP | 2020-11-11 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP | 2020-11-11
1050 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Huyết áp kế cho người lớn | DS44-11 | Welch Allyn de Mexico S. de R.L. de C.V | Mexico | Welch Allyn, Inc. | Mỹ |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 3100000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11
1051 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Huyết áp kế cho trẻ em | DS44-9 | Welch Allyn de Mexico S. de R.L. de C.V | Mexico | Welch Allyn, Inc. | Mỹ |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 3100000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11
1052 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM242R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 4198188 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mang kim Mayo-Hegar, thẳng, dài 190mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim vi phẫu Ryder Diadust, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, rất mảnh, dùng cho chỉ tới 5/0</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1053 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Đèn khám tai mũi họng | Đèn khám soi mũi | 26535 | Welch Allyn, Inc. | Mỹ | Welch Allyn, Inc. | Mỹ |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 23200000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11
1054 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn soi đáy mắt | Đèn soi đáy mắt | 11720 | Welch Allyn, Inc. | Mỹ | Welch Allyn, Inc. | Mỹ |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 39000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11
1055 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo khúc xạ | Máy sàng lọc thị lực | VS100 | Welch Allyn, Inc. | Mỹ | Welch Allyn, Inc. | Mỹ |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 400000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11
1056 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Máy tạo oxy | Companion 5 | Caire Inc. | Mỹ | Caire Inc. | Mỹ | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 30000000 | t | Cái | true | 2021-05-07 | 2022-05-07 | <p><img src="//:0" height="460" width="312"><strong style="color: gray;">Máy tạo oxy&nbsp;</strong></p><h1>Độ bền cao</h1><p class="ql-align-justify">Trang bị bộ nén công suất cao và giường sàng lọc với hỗn hợp lọc chống thấm đọc đáo. Thiết kế giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm.</p><h1>Công nghệ autoFLOW</h1><p class="ql-align-justify">Công nghệ autoFLOW (đang chờ cấp bằng sáng chế) được thiết kế đặc biệt để tối ưu hóa hiệu suất và kéo dài tuổi thọ của các bộ phận máy, giúp giảm sự mài mòn của bộ nén đến 25% tại 2L/phút. Giảm nhiệt độ vận hành để cải thiện làm mát, giảm đáng kể điện tiêu thụ và tăng tuổi thọ tổng thể của máy tạo oxy. <strong style="color: rgb(46, 83, 149);">Thân thiện với môi trường </strong></p><p>Tiêu thụ chỉ 285W tại 2L/phút nhờ công nghệ autoFLOW giúp tiết kiệm điện và giảm hao mòn các thành phần điện tử. <strong style="color: rgb(46, 83, 149);">Làm dịch vụ dễ dàng </strong></p><p class="ql-align-justify">Bộ lọc đầu vào dễ dàng tiếp cận thông qua cửa lọc mà không cần mở vỏ máy. Đồng hộ báo giờ to và dễ nhìn hiển thị các mã báo động chuẩn đoán. <strong style="color: rgb(46, 83, 149);">&nbsp;</strong></p> | <p>Máy chính</p><p>Dầy thở</p><p> Mask thở</p> |  | <h1>THÔNG SỐ KỸ THUẬT&nbsp;</h1><p><strong>Tốc độ dòng chảy </strong></p><p>0.5 – 5.0 L/phút</p><p><strong>Nồng độ oxy </strong></p><p>90% (+5/5/-3%)</p><p><strong>Kích thước </strong></p><p>54.6 x 31.8 x 34.2 cm</p><p><strong>Trọng lượng </strong></p><p>16.3kg</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Độ ồn </strong></p><p>40 dBA tại 2.0L/phút</p><p><strong>Môi trường làm việc </strong></p><p>4 – 40<sup>0</sup>C, độ ẩm 95%</p><p><strong>Môi trường lưu trữ </strong></p><p>-20 – 70<sup>0</sup>C, độ ẩm 95%</p><p><strong>Tiêu thụ điện </strong></p><p>285W tại 2L/phút, 350W tối đa</p><p><strong>Báo động </strong></p><p>Báo động nguồn, dòng cao, dòng thấp, hỏng chung, nồng độ Oxy thấp (chọn thêm)</p><p><strong>Lịch bảo dưỡng </strong></p><p>Lọc vào (2 năm cần thay thế)</p><p><strong>Ống tối đa </strong></p><p>15.2m</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú | 2021-05-07 | Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú | 2021-05-07
1057 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở không xâm nhập người lớn | Mặt nạ thở mũi miệng Non vented | Quattro Air NV | ResMed Limited | Australia | ResMed Limited | Australia |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Australia | Nhóm 3 |  |  | 6300000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <p>Mặt nạ dùng với máy thở đa chức năng. Miếng đệm silicone hai lớp tăng độ kín khí, dùng nhiều lần. Thanh đỡ trán dạng cánh cho cảm giác nhẹ nhàng. Dây đeo mềm mại giúp bệnh nhân thoải mái khi đeo mặt nạ.</p> | <p>Mặt nạ thở kèm dây đeo</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2020-11-17 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2020-11-17
1058 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở không xâm nhập trẻ sơ sinh | Máy thở CPAP cho trẻ sơ sinh chạy điện. | Bubble CPAP | Fisher & Paykel Healthcare Ltd | New Zealand | Fisher & Paykel Healthcare Ltd | New Zealand | ["2019","2020","2021"] | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long |  | Nhóm 6 |  |  | 197400000 | t | Bộ | true | 2021-03-17 | 2021-09-17 | <p><strong>Máy thở CPAP cho trẻ sơ sinh chạy điện.</strong></p><p><strong>Model: </strong>Bubble CPAP</p><p><strong>Hãng sản xuất: </strong>Fisher &amp; Paykel</p><p><br></p><p><strong><u>Cấu hình tiêu chuẩn:</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ làm ấm kèm cảm biến nhiệt độ và lưu lượng: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lưu lượng kế oxy/ khí nén kiểu flowmeter : 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ tạo CPAP: 03 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều chỉnh áp lực: 03 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây thở dùng một lần: 03 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình làm ẩm khí thở: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống nối tới mũi: 10 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chạc ba dẫn khí thở vào mũi các cỡ: 10 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ cố định chạc ba các cỡ: 05 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ gá CPAP: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ gá bình làm ẩm: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện đi kèm gồm: Giá đỡ máy có các bánh xe có khoá, bộ trộn khí: 01 bộ</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng anh + tiếng việt: 01 bộ.</p> | <p><strong>Máy thở CPAP cho trẻ sơ sinh chạy điện.</strong></p><p><strong>Model: </strong>Bubble CPAP</p><p><strong>Hãng sản xuất: </strong>Fisher &amp; Paykel</p><p><strong><u>Cấu hình tiêu chuẩn:</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ làm ấm kèm cảm biến nhiệt độ và lưu lượng: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lưu lượng kế oxy/ khí nén kiểu flowmeter : 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ tạo CPAP: 03 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều chỉnh áp lực: 03 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây thở dùng một lần: 03 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình làm ẩm khí thở: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống nối tới mũi: 10 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chạc ba dẫn khí thở vào mũi các cỡ: 10 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ cố định chạc ba các cỡ: 05 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ gá CPAP: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ gá bình làm ẩm: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện đi kèm gồm: Giá đỡ máy có các bánh xe có khoá, bộ trộn khí: 01 bộ</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng anh + tiếng việt: 01 bộ.</p> |  | <p><strong>Máy thở CPAP cho trẻ sơ sinh chạy điện.</strong></p><p><strong>Model: </strong>Bubble CPAP</p><p><strong>Hãng sản xuất: </strong>Fisher &amp; Paykel</p><p><strong><u>Cấu hình tiêu chuẩn:</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ làm ấm kèm cảm biến nhiệt độ và lưu lượng: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lưu lượng kế oxy/ khí nén kiểu flowmeter : 01 bộ </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ tạo CPAP: 03 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều chỉnh áp lực: 03 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây thở dùng một lần: 03 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình làm ẩm khí thở: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống nối tới mũi: 10 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chạc ba dẫn khí thở vào mũi các cỡ: 10 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ cố định chạc ba các cỡ: 05 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ gá CPAP: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ gá bình làm ẩm: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện đi kèm gồm: Giá đỡ máy có các bánh xe có khoá, bộ trộn khí: 01 bộ </p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng anh + tiếng việt: 01 bộ.</p> | [5 empty] | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | 2021-03-17 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | 2021-03-17
1059 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy thận nhân tạo | Máy thận nhân tạo | Máy thận nhân tạo FORMULA | IBFXMX701 | Bellco S.r.l | Italy | Bellco S.r.l | Italy | ["2019"] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | Italy | Nhóm 1 |  |  | 515000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-15 | 2021-11-14 | <p>Máy chạy thận nhân tạo thực hiện HD. Kích thước (Cao x sâu x rộng): 1740 x 755 x 500mm. Trọng lượng: 85kg. Môi trường lắp đặt: Nhiệt độ: 10°C - 40°C. Độ ẩm: 95% không ngưng tụ. Áp suất: Khí quyển. Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA.</p> | <p>Lọc thận nhân tạo và siêu lọc thận nhân tạo cho bệnh nhân suy thận mạn.&nbsp;</p><p>Chế độ điều trị: kim đôi, kim đơn 1 bơm; Siêu lọc thẩm tách với dịch bột, dịch lỏng, acetate; HDF online với dịch bù bằng chất nội sinh: HFREvolution và HFR Aequilibrium HDF online: bù trước, bù sau, bù giữa.</p><p>Lưu lượng 1 kim, 2 kim: 20-700 ml/min – độ phân giải 10ml/min.</p><p>Áp lực tĩnh mạch: -400 – 800 mmHg.</p><p>Áp lực động mạch: -400 – 800 mmHg.</p><p>Áp lực động mạch trước màng (tùy chọn): -400 –800 mmHg.</p><p>Bơm Heparin loại xy lanh: 20, 30, 50cc. Lưu lượng: 0,1 – 10cc/h.</p><p>Phát hiện khí: cảm biến siêu âm. Vị trí: đường về tĩnh mạch. Độ nhạy: Bọt khí ≥ 100ul.</p><p>Phát hiện máu: cảm biến hồng ngoại. Vị trí: trên dây động mạch,trong bầu tĩnh mạch.</p> |  | <p>'Lọc thận nhân tạo cho bệnh nhân suy thận mạn. Chế độ điều trị: kim đơn, kim đôi; Siêu lọc thẩm tách với dịch bột, dịch lỏng,acetate.</p><p>Lưu lượng 1 kim, 2 kim: 20-700 ml/min – độ phângiải 10ml/min.</p><p>Áp lực tĩnh mạch: -400 – 800 mmHg.</p><p>Áp lực động mạch: -400 – 800 mmHg.</p><p>Áp lực động mạch trước màng (tùy chọn): -400 –800 mmHg.</p><p>BƠM HEPARIN loại xy lanh: 20, 30, 50cc. Lưu lượng: 0,1 – 10cc/h.</p><p>Phát hiện khí bằng: cảm biến siêu âm.Vị trí: đường về tĩnh mạch.</p><p>Độ nhạy: Bọt khí ≥ 100ul.</p><p>Phát hiện máu: cảm biến hồng ngoại. Vị trí: trên dây động mạch,trong bầu tĩnh mạch</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2021-01-08 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2021-05-26
1060 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Pop Up Transfer Abutment 2mm Shoulder, 4mm Cone | PUT-2S | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 4110750 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>Đặc điểm</p> <p>Trụ chuyển pop up (PUT) + Nắp nhựa lấy dấu (PUP-CA)</p> <p>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI) và nhựa</p> <p>Kích thước (mm): 2,0</p> <p>Thiết kế: S</p> <p>Côn (mm): 4,0</p> <p>Bệ: 4,8 mm</p> | <p>Đặc điểm</p> <p>Trụ chuyển pop up (PUT) + Nắp nhựa lấy dấu (PUP-CA)</p> <p>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI) và nhựa</p> <p>Kích thước (mm): 2,0</p> <p>Thiết kế: S</p> <p>Côn (mm): 4,0</p> <p>Bệ: 4,8 mm</p> |  | <p>Đặc điểm</p> <p>Trụ chuyển pop up (PUT) + Nắp nhựa lấy dấu (PUP-CA)</p> <p>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI) và nhựa</p> <p>Kích thước (mm): 2,0</p> <p>Thiết kế: S</p> <p>Côn (mm): 4,0</p> <p>Bệ: 4,8 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
1061 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Pop Up Transfer Abutment 1mm Shoulder, 4mm Cone | PUT-1S | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 4110750 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>Đặc điểm</p> <p>Trụ chuyển pop up (PUT) + Nắp nhựa lấy dấu (PUP-CA)</p> <p>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI) và nhựa</p> <p>Kích thước (mm): 1,0</p> <p>Thiết kế: S</p> <p>Côn (mm): 4,0</p> <p>Bệ: 4,8 mm</p> | <p>Đặc điểm</p> <p>Trụ chuyển pop up (PUT) + Nắp nhựa lấy dấu (PUP-CA)</p> <p>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI) và nhựa</p> <p>Kích thước (mm): 1,0</p> <p>Thiết kế: S</p> <p>Côn (mm): 4,0</p> <p>Bệ: 4,8 mm</p> |  | <p>Đặc điểm</p> <p>Trụ chuyển pop up (PUT) + Nắp nhựa lấy dấu (PUP-CA)</p> <p>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI) và nhựa</p> <p>Kích thước (mm): 1,0</p> <p>Thiết kế: S</p> <p>Côn (mm): 4,0</p> <p>Bệ: 4,8 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
1062 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ Laser | Thiết bị Laser điều trị | CuRAS | Ilooda Co., Ltd | Hàn Quốc | Ilooda Co., Ltd | Hàn Quốc |  | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ |  | Nhóm 3 |  |  | 920000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-18 | 2022-01-18 | <p>Thiết bị&nbsp;laser điều trị Q-Switched ND: YAG, chủng loại: Curas, full options, tác dụng trị nám, bớt bẩm sinh, hình xăm, mụn cóc</p> | <p>-Trục khuỷu 7 khớp và hệ thống kết nối điều khiển: 01 bộ</p><p>-Đầu chiếu Zoom: điều chỉnh từ 2 mm 10 mm: 01 cái&nbsp;</p><p>-Đầu Gold Toning Colimated&nbsp;&nbsp;8 mm: 01 cái</p><p>-Dây nguồn: 01 cái</p><p>-Chìa khóa: 02 chiếc</p><p>-Khóa liên động: 01 cái</p><p>-Kính Bác sỹ có dây đeo: 01 bộ&nbsp;</p><p>-Kính bệnh nhân có dây đeo: 01 bộ</p><p>-Công tắc bàn đạp có thể gấp đóng : 01 chiếc</p><p>-Carbon than hoạt tính: 02 Lọ</p> |  | <p class="ql-align-justify">-<span style="color: black;">&nbsp;</span>Năng lượng cao bắn phá trong thời gian cực ngắn: 5ns-20 ns. </p><p>- Hoạt động theo nguyên lý laser với bước sóng chọn lọc&nbsp;</p><p>-Tác động hấp thị chọn lọc sắc tố màu thông qua bước sóng laser, tác động ngoài da, không xâm lấn&nbsp;</p><p>-<span style="color: black;">Loading check kiểm tra khởi động trước khi sử dụng cho bệnh nhân</span></p><p><span style="color: black;">-</span>Có chương trình cài đặt các thông số mặc định theo lựa chọn trọng lượng của bệnh nhân khi khởi động máy. Có chế độ chủ động thay đổi các thông số cài đặt trong quá trình điều trị cho bệnh nhân do người dùng tự thiết lập các tham số</p><p>-<span style="color: black;">Máy tích hợp hệ thống thổi khí đấu nối với tay cầm làm sạch và mát da</span></p><p><span style="color: black;">-</span>Tự động phát cảnh báo các lỗi kết nối hoặc sự cố máy trên màn hình</p><p>-Có&nbsp;menu để&nbsp;đặt các phím cài đặt mà người dùng muốn cài đặt</p><p>-<span style="color: black;">Máy có phát âm thanh trên thanh công cụ của màn hình</span></p><p><span style="color: black;">-</span>Máy có tính năng tự động nhận diện các spotsize giữa đầu trị liệu và bảng điều khiển trên màn hình cảm ứng</p><p>-Chế độ sử dụng Q1064&nbsp;</p><p>-Chế độ sử dụng FR1064</p><p>-Chế độ sử dụng PTP Toning</p><p>-Chế độ sử dụng A1064</p><p>-Chế độ sử dụng M1064</p><p>-Chế độ sử dụng Q532</p><p>-Chế độ sử dụng PTP 670<sup>&nbsp;</sup></p><p><sup>-</sup>Năng lượng: Q switched 1064nm: 1.300 mJ, Q switched 532 nm : 400mJ, Chế độ 1064 PTP:&nbsp;1.600 mJ, Chế độ FR 1064 : 3.500 mJ, Chế độ M1064 (100 ns):&nbsp;2.100 mJ, Chế độ A1064(200-300 us):&nbsp;300 mJ</p><p>-Độ rộng xung: Q 1064nm: 5ns - 20ns, Q 532 nm : 5ns - 20ns, Chế độ 1064 PTP: 5ns - 20ns, Chế độ FR 1064 : &nbsp;300 µs, Chế độ M1064 (100 ns):&nbsp;100µs, Chế độ A1064(200-300 us): 200µs - 300 µs,</p><p>-Kích thước chùm tia: Tay cầm tự động nhận spotsize: Spot size Zoom:&nbsp;từ 2mm&nbsp;tới &nbsp;10mm, Spot size Colimated:&nbsp;8 mm</p><p>-Tần số phát tia của Q1064,Q532,PTP1064,FR1064,M1064: từ 1Hz&nbsp;tới 15Hz</p><p>-Tần số phát tia của A1064: &nbsp;30Hz</p><p>-<strong>Hệ thống phát tia:</strong></p><p>+Cánh tay dẫn quang có khớp nối tiếp</p><p>+Tay cầm trục khuỷu&nbsp;theo máy: 7 khớp</p><p>+Chiều dài trục có giá đỡ bảo vệ:&nbsp;240cm</p><p>+Góc độ tay quay:&nbsp;360 độ</p><p>+ Tay quay có đối trọng</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ | 2021-01-18 | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ | 2021-01-20
1063 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ cắt Amidal | Bộ dụng cụ cắt Amidal | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | Karl Storz SE & Co. KG | Đức |  | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh |  | Nhóm null |  |  | 162000000 | t | Bộ | true | 2021-01-29 | 2021-12-31 | <p>Bộ dụng cụ Phẫu thuật Cắt Amidal</p> | <p>18 mục, 18 chi tiết</p> |  | <p>Bộ dụng cụ Phẫu thuật Cắt Amidal</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-29 | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-29
1064 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy đo nhĩ lượng | Máy đo kết hợp nhĩ lượng và thính lực | AA222 | Interacoustics A/S | Ba Lan | Interacoustics A/S | Đan Mạch |  | Công ty TNHH Dịch vụ Trợ Thính Quang Đức | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 982000000 | t | Bộ | true | 2021-06-05 | 2022-06-05 | <p>Máy đo kết hợp thính lực và nhĩ lượng</p> | <p>Thân máy AA222: 01 bộ</p><p>Phần mềm OtoAccess: 01 bộ</p><p>Phần mềm Diagnostic Suite: 01 bộ</p><p>Đầu dò: 01 cái</p><p>Dụng cụ hiêu chuẩn đầu dò: 01 cái</p><p>Hộp núm tai nhiều cỡ: 01 hộp</p><p>Thiết bị kiểm tra đầu dò: 01 cái</p><p>Tai nghe đối bên: 01 cái</p><p>Tai nghe đường khí: 01 cái</p><p>Tai nghe đường xương: 01 cái</p><p>Tai nghe insert: 01 cái</p><p>Tai nghe theo dõi: 01 cái</p><p>Nút bấm phản hồi bệnh nhân: 01 cái</p><p>Loa đo trường tự do: 01 bộ</p><p>VRA: 01 bộ</p><p>Máy tính: 01 bộ</p><p>Máy in: 01 bộ</p><p>Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Dịch vụ Trợ Thính Quang Đức | 2021-06-05 | Công ty TNHH Dịch vụ Trợ Thính Quang Đức | 2021-06-05
1065 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Giường kéo giãn cột sống (Dành cho 2 bệnh nhân) | HT 102 (S type) | Hanil TM Co., Ltd. | Hàn Quốc | Hanil TM Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 220000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-28 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống kéo dãn cột sống kỹ thuật số cho 2 bệnh nhân cùng 1 lúc</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2020-10-21 | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2021-04-12
1066 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Closed Tray Transfer 13mm (Narrow) with TST-17 | CTT-13N | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 1984500 | t | Cái | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>Đặc điểm:<br /> Thiết bị chuyển khay đóng<br /> Làm bằng thép không gỉ 303&nbsp;<br /> Kích thước: Đường kính 13.0</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> | <p>Đặc điểm:<br /> Thiết bị chuyển khay đóng<br /> Làm bằng thép không gỉ 303&nbsp;<br /> Kích thước: Đường kính 13.0</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> |  | <p>Đặc điểm:<br /> Thiết bị chuyển khay đóng<br /> Làm bằng thép không gỉ 303&nbsp;<br /> Kích thước: Đường kính 13.0</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
1067 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng + khớp | Endocam Performance HD | Richard Wolf GmbH | Đức | Richard Wolf GmbH | Đức | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thành Phương | Đức | Nhóm null |  |  | 4300000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-23 | 2022-03-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi Endocam Performance HD kết hợp với 02 bộ dụng cụ: phẫu thuật ổ bụng và khớp phục vụ cho cả hai chuyên khoa.</p> | <p><strong>Hệ thống chính gồm có:</strong></p><p>1. Bộ xử lý hình ảnh 1CCD Endocam Performance HD.</p><p>2. Nguồn sáng Endolight LED 1.2</p><p>3. Máy bơm hơi lưu lượng cao CO2</p><p>4. Máy bơm kiểm soát dịch FluidControl Arthro</p><p>5. Máy bào khớp đa năng PowerSpeed AS1</p><p>6. Bộ dụng cụ PTNS ổ bụng</p><p>7. Bộ dụng cụ PTNS khớp</p><p>8. Xe đẩy hệ thống</p><p><strong>Thiết bị phụ trợ hoàn thiện hệ thống:</strong></p><p>1. Màn hình chuyên dụng y tế 24"</p><p>2. Dao mổ điện 350W</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thành Phương | 2021-06-23 | Công ty TNHH Thành Phương | 2021-06-23
1068 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy tập thụ động chi dưới | XY-CPM-IIB | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 66000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-23 | 2021-10-01 | <p>Máy tập thụ động chi dưới</p><p>Model: <strong>XY-CPM-IIB</strong></p><p>Xuất xứ: Xiangyu<span style="color: black;"> - </span>Trung Quốc</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> | <p>Thân máy chính</p><p>Giá đỡ thân máy</p><p>Phần thuộc da</p> | <p>Thân máy chính</p><p>Giá đỡ thân máy</p><p>Phần thuộc da</p><p>Bánh xe kéo</p><p>Điều khiển từ xa</p> | <p><span style="color: black;">1. Điều kiện làm việc：</span></p><p><span style="color: black;">a) Nhiệt độ môi trường xung quanh：+10</span><sup style="color: black;">0</sup><span style="color: black;">～+40</span><sup style="color: black;">0</sup><span style="color: black;">；</span></p><p><span style="color: black;">b) Độ ẩm tương đối：30%～75%；</span></p><p><span style="color: black;">c) Áp suất không khí：700hPa～1060hPa。</span></p><p><span style="color: black;">2.&nbsp;Điện áp：</span></p><p><span style="color: black;">a) Điện áp：A.C.220V&nbsp;tần số：50Hz；</span></p><p><span style="color: black;">b) Công suất：30VA； </span></p><p><span style="color: black;">3. Kích thước：950mm×310mm×460mm</span></p><p><span style="color: black;">4. Góc duỗi thẳng và góc uốn: 0～125°</span></p><p><span style="color: black;">5. Tốc độ máy có 8 cấp, vận tốc nhỏ nhất: 1,5°/giây，vận tốc tối đa: 3,6°/giây.</span></p><p><span style="color: black;">6. Thời gian tập: 0～240 phút (có thể điều chỉnh) </span></p><p><span style="color: black;">7. Điều chỉnh giá tập: khoảng điều chỉnh giá đỡ bắp chân: 220mm～490mm，khoảng điều chỉnh giá cẳng chân: 250mm～550mm.</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-23 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1069 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện xung cầm tay | TENStem eco basic | Schwa -Medico | Đức | Schwa -Medico | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm 3 |  |  | 5800000 | t | Bộ | true | 2021-04-22 | 2022-04-22 | <p>Cung cấp 4 chương trình tự do cho các cài đặt riêng.</p><p>Chương trình mới nhất P16 hiện cung cấp khả năng kích thích với dòng đơn pha. P16 thích hợp cho điều trị iontophoresis.</p><p>TENStem Eco basic lý tưởng để điều trị đau tại nhà,&nbsp;cung cấp nhiều tính năng với giá cả rất hợp lý</p> | <p>Cáp loại 7</p><p>Điện cực tự dính 50 x 50 mm</p><p>Pin 1,5 V</p><p>&nbsp;Hướng dẫn vận hành</p> |  | <p>Dòng điện đầu ra:&nbsp;60 mA (với 1 kΩ thực)</p><p>Tần số 1 - 120 Hz</p><p>Độ rộng xung 75 - 300 µs</p><p>Nguồn cấp: pin&nbsp;4 x AAA</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-22 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-23
1070 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Gường kéo dãn cột sống 2 bệnh nhân | HT 102 (D type) | Hanil TM Co., Ltd. | Hàn Quốc | Hanil TM Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân |  | Nhóm 4 |  |  | 260000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-28 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống kéo dãn cột sống kỹ thuật số cho 2 bệnh nhân cùng 1 lúc</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2020-10-20 | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2021-04-12
1071 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy siêu lọc máu liên tục | Máy siêu lọc máu liên tục | AMPLYA | IBAXXX700 | Bellco S.r.l | Italy | Bellco S.r.l | Italy | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | Italy | Nhóm 1 |  |  | 1350000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-15 | 2021-11-14 | <p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">AMPLYA </span><sup style="color: black;">TM</sup><span style="color: black;"> là một máy dùng để điều trị lọc máu ngoài cơ thể.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">AMPLYA </span><sup style="color: black;">TM</sup><span style="color: black;"> hoạt động ở các chế độ điều trị khác nhau được chia thành các liệu pháp sau: Trị liệu thay thế thận (RRT), Hấp phụ huyết tương (CPFA®), loại bỏ CO2 (Abylcap) và lọc huyết tương bằng truyền máu mới hoặc dung dịch albumin (PEX) và lọc máu hấp phụ (HP) .</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p> </p> | <p class="ql-align-justify"><br></p><p><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">AMPLYA</span><sup style="color: black;">TM</sup><span style="color: black;"> được trang bị: </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm bơm: có 4 máy bơm nhu động để bơm tự động và một&nbsp;bơm nhu động bổ sung để bơm thủ công và 2&nbsp;bơm ống tiêm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kẹp kép để quản lý mồi tự động</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ba thang đo chính xác để quản lý&nbsp;truyền, siêu lọc và dịch truyền tiền pha loãng </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống nạp băng từ&nbsp;kép để tải tự động nạp&nbsp;tám bộ chuyển đổi áp lực và bốn phân đoạn bơm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống đo camera kép để đo mức hai băng từ&nbsp;trong quá trình nạp, điều trị và ngắt kết nối đối bệnh nhân</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm gia nhiệt để gia nhiệt hiệu quả dịch truyền và thẩm tách</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến đo tỉ lệ thể tích huyết cầu trực tiếp và liên tục&nbsp;và đo bảo hòa oxy</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mười bộ chuyển đổi áp suất (tám trong số đó được kết nối tự động)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy phát hiện rò rỉ máu (BLD) với cảm biến kép để phát hiện rò rỉ máu từ các bộ lọc huyết tương và bộ lọc haemofilter</span></p><p><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span></p> |  | <p><strong style="color: black;">Lưu lượng:</strong></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị : IHF-HVHF, CVVH</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu lượng máu: 30-450 ml/min </span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu lượng truyền: 0-12 l/h </span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu lượng siêu lọc : 0,5-12 l/h</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bệnh nhân giảm/tăng cân: 0 - ±2 l/h</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu lượng bơm UF cực đại: 16 l/h</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2020-11-09 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2021-05-26
1072 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy theo dõi sản khoa | Máy theo dõi sản khoa | Máy nghe nhịp tim thai bằng siêu âm | BT-350L | Bistos Co., Ltd. | Hàn Quốc | Bistos Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 88000000 | t | Bộ | true | 2021-02-22 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Máy theo dõi sản khoa</p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">&nbsp;Tính năng cơ bản.</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Màn hình màu LCD TFT rộng: 7 inch</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Lưu trữ dữ liệu tối đa 150 bệnh nhân</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Phát âm thanh nhịp tim thai và lưu lại trên máy tính qua phần mềm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Màn hình xoay</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ đa ngôn ngữ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Có hướng dẫn sử dụng nhanh (hỗ trợ 13 ngôn ngữ)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Đầu dò không thấm nước</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Tương thích được với giấy in của hãng GE/Philips</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Hiển thị số và đồ họa</span></p> | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">Máy và phụ kiện tiêu chuẩn.</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;Đầu dò Dopper siêu âm: 2 cái</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;Đầu dò UC: 01 cái</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;Đầu dò đánh dấu cử động thai: 01 cái</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Giấy in: 2 sấp</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Dây và cổng nối nguồn: 01 cái</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Gel siêu âm: 01 tuýp</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Dây đai đầu dò: 03 cái</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Giá để đầu dò: 02 cái</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 cuốn</span></p><p><br></p> | <ul><li>Bộ wifi nhận và truyền tín hiệu qua mạng không dây.</li><li>Bộ phát bluetooth truyền nhận tín hiệu không dây</li><li>Phần mềm, thiết bị kết nối hệ thống trả kết quả qua máy tính</li></ul> | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">&nbsp;Thông số vật lý.</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;Kích thước: 80 mm x330 mm x280 mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;Trọng lượng: 5.5 kg</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">&nbsp;Nguồn điện.</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;Đầu vào: 100~240V (50/60Hz), 1.2A.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;Đầu ra: DC 18V, 2.5A.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;Công suất tiêu thụ: 80VA</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;Pin (lựa chọn mua thêm):</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn NiMH.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Có thể xạc lại nhiều.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Thời gian xạc là: 14h.</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">&nbsp;Đầu dò siêu âm</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;Hiển thị 2 đạo trình dopper xung.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Tần số siêu âm: 1 MHz</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;Dải đo FHR: 30~240 bmp</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Phương pháp phát hiện tim: Tự động tương tác.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Tự động phát hiện chuyển động của song thai.</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">Đầu dò UC</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;Kiểu bên ngoài</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;Điều khiển tham khảo Zero</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;Dải đo: 0~99 đơn vị</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2021-02-22 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2021-06-17
1073 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở di động người lớn | Máy thở xách tay | MUSCA X2 | aXcent medical GmbH. | Đức | aXcent medical GmbH. | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 240000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-26 | 2021-06-30 | <p>Model :&nbsp;<strong>Musca&nbsp;x2</strong>&nbsp;</p><p>Hãng sản xuất :&nbsp;<strong>Axcent Medical&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>Nước sản xuất :&nbsp;<strong>Đức</strong></p> | <p>Máy chính: 01 cái</p> <p>Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ</p> |  | <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thiết kế nhỏ gọn với trọng lượng 3.4 kg</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Màn hình cảm ứng 7” với chức năng khóa màn hình</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Áp lực đường thở với đường thở dạng sóng&nbsp;ETCO<sub>2</sub></p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chế độ CPR thông minh theo sự hướng dẫn của AHA</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tỉ lệ I:E: 1:9 đến 9:1, phạm vi khối lượng thể tích: 50 – 2500 ml</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 chế độ giúp thở: IPPV, V-AC, V-SIMV, P-AC, P-SIMV, CPAP, PCV,Manual, CPR</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Van PEEP bên trong</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40% hay 100% cho FiO<sub>2</sub></p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pin sạc li-ion thời gian hoạt động lên đến 6 giờ</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Máy phân tích etCO<sub>2</sub>&nbsp;tùy chỉnh</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Báo động âm thành và hình ảnh cho nhiều thông số</p> <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp; IPX4 chống nước</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2021-02-26
1074 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Kính hiển vi | Kính hiển vi nhiều người quan sát | Kính hiển vi 5 người quan sát | Axioscope 5 | Carl Zeiss Microscopy GmbH | Trung Quốc | Carl Zeiss Microscopy GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm null |  |  | 1950000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-26 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong><em>Thông số kỹ thuật</em></strong></p><p class="ql-align-justify">- Thực hiện được kỹ thuật trường sáng, nền đen có thể nâng cấp lên kỹ thuật huỳnh quang, phân cực.</p><p class="ql-align-justify">- Kính sử dụng hệ quang học phẳng hiệu chuẩn vô cực chống quang sai màu (IC2S), hệ thống quang học được xử lý chống mốc.</p><p class="ql-align-justify">- Độ phóng đại: ≥ 1.000 lần</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống quản lý cường độ áng sáng.</p> | <p class="ql-align-justify"><strong><em>* Thiết bị cung cấp gồm:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">- Thân kính : 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Mâm gắn vật kính loại 6 vị trí: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bàn để mẫu cơ học: 01 cái</p><p>- Cụm đèn chiếu sáng LED: 01 cái</p><p>- Phin lọc cân bằng trắng: 01 cái</p><p>- Ống kính quan sát: 01 bộ</p><p>- Vật kính "A-Plan" 5x/0.12: 01 cái</p><p>- Vật kính "A-Plan" 10x/0.25 phản pha: 01 cái</p><p>- Vật kính "A-Plan" 20x/0.45 phản pha: 01 cái</p><p>- Vật kính "A-Plan" 40x/0.65 phản pha: 01 cái</p><p>- Vật kính "A-Plan" 100x/1.25 dầu: 01 cái</p><p>- Hộp tụ quang 0.9/ 1.25, có các vị trí dùng cho kỹ thuật trường sáng, nền đen, phản pha: 01 cái </p><p>- Thị kính 10x/23: 10 cái</p><p>- ống dùng cho thị kính 30<sup>o</sup>/23, hình ảnh đảo ngược: 02 chiếc</p><p>- Giá đỡ cho ống truyền quang: 02 chiếc</p><p>- Túi bảo vệ bẩn: 05 chiếc</p><p>- Diềm thị kính: 10 cái</p><p>- Bộ camera Axiocam 208 color: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Máy tính mua tại VN: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong><em>- Thân kính:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">+ Nguồn điện được thiết kế nằm trong thân kính.</p><p class="ql-align-justify">+ Bộ phận điều chỉnh: bao gồm điều chỉnh thô và tinh được thiết kế theo kiểu đồng trục.</p><p class="ql-align-justify">+ Có nút bật chế độ tiết kiệm điện.</p><p class="ql-align-justify">+ Khoảng lấy nét theo trục Z: 24 mm</p><p class="ql-align-justify">+ Núm chụp hình và video sử dụng được cả 2 bên.</p><p class="ql-align-justify">+ Chỉnh thô: ≥ 4 mm/vòng xoay</p><p class="ql-align-justify">+ Chỉnh tinh: ≤ 0.4 mm/vòng quay, tỷ lệ ngắt quãng ≤ 4 µm.</p><p class="ql-align-justify">+ Bàn cơ sa trượt: thiết kế 2 lớp trượt dễ dàng</p><p class="ql-align-justify">+ Khoảng nâng giá đặt mẫu: ≥ 25 mm</p><p class="ql-align-justify">+ Kích thước bàn sa trượt: ≥ 210x145 mm</p><p class="ql-align-justify">+ Khoảng cách di chuyển theo 02 trục X-Y: ≥ 75x50 mm</p><p class="ql-align-justify">+ Mâm gắn vật kính ≥ 6 vị trí,có khả năng xoay chiều thuận ngược không giới hạn, xoay 360<sup>o</sup></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-01-26 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-07-09
1075 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy siêu lọc máu liên tục | Máy siêu lọc máu liên tục | CARPEDIEM | IB7010200 | Bellco S.r.l | Italy | Bellco S.r.l | Italy | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | Italy | Nhóm 1 |  |  | 1450000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-15 | 2021-11-14 | <p><br></p><p><strong style="color: rgb(255, 170, 0);">CARPEDIEM </strong><span style="color: black;">mang đến các liệu pháp thay thế thận &amp; tuần hoàn ngoài cơ thể thu gọn phù hợp với bệnh nhân từ 2.5kg</span></p> | <p><strong style="color: rgb(255, 170, 0);">CARPEDIEM </strong><span style="color: black;">có thể thực hiện:</span></p><p><span style="color: black;">▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Siêu lọc (UF)</p><p><span style="color: black;">▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Lọc máu (HF) trước và sau pha loãng </p><p><span style="color: black;">▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Thẩm tách (HD)</p><p><br></p><p>Máy <span style="color: black;">mang đến nhiều lựa chọn:</span></p><p><span style="color: black;">▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong>Tốc độ dòng máu &nbsp;</strong>từ 2 đến 50 ml/phút và hiệu chỉnh từng 1ml </p><p><span style="color: black;">▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong>Dòng truyền/thẩm tách </strong>từ &nbsp;0 đến 600 ml/h hiệu chỉnh từng 1ml </p><p><span style="color: black;">▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong>Dòng ra &nbsp;</strong>từ &nbsp;0 đến 900 ml/h hiệu chỉnh từng 1ml </p><p><span style="color: black;">▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong>Rút nước </strong>từ 0 đến 1 Kg trong 24 giờ&nbsp;</p> |  | <h1><br></h1><p><span style="color: black;">▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Báo động bằng cơ chế siêu âm có ngưỡng &gt;10 µl cho Qb 35 ml/phút và &gt; 15 µl cho Qb</p><p>&gt;36 ml/phút</p><p><span style="color: black;">▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Tính chính xác: 5%</p><p><span style="color: black;">▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến</span> bằng cơ chế cảm quang có ngưỡng 0.15 ml máu 10 ml của dịch thải (haematocrit: 25%)</p><p><span style="color: black;">▪&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Tính chính xác: 0.2%</p><p><br></p><p>Chứng nhận CE, FDA</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2020-11-09 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2021-05-26
1076 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy tập thụ động chi trên | XY-CPM-ID | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 76000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-23 | 2021-10-01 | <p>Máy tập thụ động chi trên</p><p>Model: <strong>XY-CPM-ID</strong></p><p>Xuất xứ: Xiangyu<span style="color: black;"> - </span>Trung Quốc</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> | <p>Thân máy chính</p><p>Giá đỡ thân máy</p><p>Phần thuộc da</p><p>Bánh xe kéo</p> | <p>Thân máy chính</p><p>Giá đỡ thân máy</p><p>Phần thuộc da</p><p>Bánh xe kéo</p><p>Điều khiển cầm tay</p> | <p><span style="color: black;">Hiển thị màn hình: LCD, số liệu rõ nét. Tự động trở về khi quá tải </span></p><p><span style="color: black;">Phạm vi di chuyển góc khớp: 0°—125°；</span></p><p><span style="color: black;">Tốc độ thay đổi góc khớp: 0.5°—3°/giây；</span></p><p><span style="color: black;">Nguồn điện đầu vào: 220Vac±10%，50±1Hz；</span></p><p><span style="color: black;">Công suất tiêu thụ: ≤60W.</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-23 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1077 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang răng toàn cảnh | Máy X Quang nha khoa | ORTHOPHOS SL 2D | Sirona Dental Systems GmbH | Đức | Sirona Dental Systems GmbH | Đức |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1617800000 | t | Chiếc | false | 2021-03-04 | 2021-06-30 | <p><strong>MÁY X QUANG NHA KHOA</strong></p><p>Model: ORTHOPHOS SL 2D</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-11-13 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-03-16
1078 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ | MÁY SẤY DỤNG CỤ Y TẾ TỰ ĐỘNG ( Máy sấy nhiệt độ thấp-công nghệ 2 cửa-khử khuẩn Ozone-UVc tự động) | AMD-168 | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E | Việt Nam | ["2020"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 580000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-10-22 | <p><strong>Ứng dụng:</strong> Sử dụng để sấy khô các dụng cụ y tế bằng chất liệu kim loại, phi kim loại (ống, dây máy thở; ống ruột gà; bóng ambu...), cao su, thủy tinh, chai lọ…</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Cấu hình tiêu chuẩn:</strong></p><ul><li>Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 01 máy.</li><li>Phụ kiện tiêu chuẩn:</li><li>Khay inox để đưa dụng cụ y tế vào buồng sấy: 03 cái.</li><li>Đầu đổi ống phun lòng ống, dây: 30 cái.</li><li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (tiếng Việt): 01 quyển.</li></ul><p>&nbsp;</p><ol><li><strong>Đặc điểm chung:</strong></li></ol><ul><li>Nguyên lý sấy khô: Kết hợp cả 02 công nghệ sấy khô trong một máy: Sấy khô nhiệt độ thấp và sấy nén khí áp lực cao kết hợp tạo chân không (tạo áp lực đẩy nước đọng ra ngoài).</li><li>Điều khiển chương trình hoàn toàn tự động bằng PLC, cho các công đoạn đóng mở nắp, đưa dụng cụ vào buồng sấy, quá trình sấy, trả dụng cụ sau khi kết thúc quá trình sấy...</li><li>Không khí buồng sấy được lọc vi bụi bằng màng lọc HEPA lưới sinh và khử khuẩn bằng hệ thống xử lý tia cực tím UVc.</li><li>Nhiệt độ sấy cài đặt:&nbsp;50<sup>0</sup>C ÷ 65<sup>0</sup>C (tùy chọn)</li><li>Nhiệt độ, thời gian sấy có thể được tự cài đặt hoặc ở chế độ tự động ( 65<sup>0</sup>C /30 phút)</li><li>Thời gian sấy khô siêu nhanh cho một chu trình tự động: 26 phút</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li><li>Nguồn điện: 220 – 240VAC, 50/60Hz.</li><li>Công suất tiêu thụ trung bình: 1600 W/h.</li><li>Môi trường hoạt động: Nhiệt độ từ 5<sup>0</sup>C đến 40<sup>0</sup>C, độ ẩm tối đa 90%, phù hợp với khí hậu Việt Nam.</li><li>Thiết kế thân thiện, thuận tiện dễ sử dụng phù hợp cho nhân viên ngành y tế, đảm bảo an toàn.</li></ul> | <p><strong><em>Dung tích 168 lít (Model: AMD-168)</em></strong></p> <ul> <li>Kích thước tổng thể máy (Cao x ngang x sâu): 115cm x 125cm x 70cm.</li> <li>Kích thước buồng sấy : 168 lít ( Cao x ngang x sâu) : 62 cm x 52 cm x 52 cm</li> <li>Buồng sấy tiêu chuẩn có giá đỡ 3 tầng, khay nâng hạ tự động: Giá đỡ tầng 1 và tầng 3 cố định. Giá đỡ tầng 2 có thể tháo lắp để sấy các dụng cụ có kích thước khác nhau.</li> <li>Kích thước mỗi khoang (tầng) buồng sấy (Cao x ngang x sâu): 20 cm x 50cm x 50cm</li> <li>Kích thước 01 khay đựng dụng cụ cần sấy: (Cao x ngang x sâu): 17cm x 45cm x 45cm</li> <li>Độ cao mỗi tầng: 20 cm</li> <li>Tải trọng cho phép: 42 kg dụng cụ/mẻ</li> </ul> | <ul> <li>Thiết kế công nghệ 2 cửa: Khay tự động được thiết kế có khả năng đưa dụng cụ vào mặt trước và lấy dụng cụ ra ở mặt trước hoặc mặt sau máy tùy chọn, phù hợp với thiết kế theo qui trình một chiều khoa KSNK.</li> <li>Máy sấy AMD có hệ thống 20-30 đầu phun chuyên biệt, có khả năng gắn kết với nhiều loại ống, dây máy thở, bóng ambu… có kích cỡ khác nhau để phun khí khô áp lực cao kết hợp hút chân không đảo chiều làm khô ráo tuyệt đối bề mặt bên trong.</li> <li>Trang bị cảm biến nhiệt độ cho phép theo dõi và kiểm soát nhiệt độ bên trong buồng sấy.</li> <li>Bộ phận điều khiển PLC sẽ luôn kiểm soát thông số độ ẩm không khí buồng sấy để điều chỉnh áp lực module nén thích hợp và tiết kiệm năng lượng nhất.</li> <li>Buồng sấy tiêu chuẩn có giá đỡ 3 tầng: Giá đỡ tầng 1 và tầng 3 cố định. Giá đỡ tầng 2 có thể tháo lắp để phun sấy các dụng cụ có kích thước khác nhau.</li> <li>Tốc độ nâng hạ khay: 0,2 m/s.</li> <li>Chế độ hiển thị trên màn hình Digital LED: Nhiệt độ buồng sấy, thời gian sấy.</li> <li>Quy trình của một chu trình sấy khô:</li> </ul> <p style="margin-left:.5in;">Dụng cụ ướt ® Tự động đưa dụng cụ vào buồng sấy ® Tự động đẩy áp lực cao/Hút chân không buồng sấy loại bỏ nước bám trên dụng cụ ® Tự động thổi, hút đảo chiều làm khô hoàn toàn dụng cụ và các lòng ống, dây .</p> <ul> <li>Vật liệu chế tạo:</li> </ul> <ul> <li>Vách trong: thép không gỉ SUS 304.</li> <li>Vách ngoài: nhôm sơn tĩnh điện.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> <li><strong>&nbsp;Chức năng cảnh báo và bảo vệ an toàn:<a name="_Hlk529457477"></a></strong></li> <li>Sử dụng công nghệ điều khiển SOT (Smart One Touch) cho phép người sử dụng chỉ cần bấm một nút duy nhất khi sử dụng, đảm bảo đơn giản khi vận hành và an toàn.</li> <li>Hệ thống cảm biến và kiểm soát tự động kỹ thuật số sẽ luôn theo dõi mọi thông số hoạt động của máy, cảnh báo bằng đèn tín hiệu và âm thanh (khi nhiệt độ quá nhiệt buồng sấy)</li> <li>Có nút dừng khẩn cấp (STOP) cho mọi thời điểm hoạt dộng của máy.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> | <p><strong>MÁY SẤY DỤNG CỤ Y TẾ </strong></p> <p><em>(MÁY SẤY NHIỆT ĐỘ THẤP- CÔNG NGHỆ 02 CỬA KHỬ KHUẨN UVc TỰ ĐỘNG , CHUYÊN DÙNG CHO CỤ Y TẾ )</em></p> <p><strong>&nbsp;(AutoMedDryer Series AMD)</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Model: AMD- 168</strong></p> <p><strong>Nhãn hiệu: HMED</strong></p> <p><strong>Xuất xứ : PETECH -VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> <p><strong>Máy mới 100% , <em>Năm sx : 2020</em></strong></p> <p><strong>Điện thế sử dụng : 220VAC/50Hz/ 1pha</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Đạt tiêu chuẩn :</strong></p> <p><strong>ISO-9001:2015</strong></p> <p><strong>ISO 13485:2016</strong></p> <p><strong>GPLH BYT : 22/2019/BYT-TB-CT</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>*<strong><u>PHỤ KIỆN KÈM THEO</u> :</strong></p> <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em>+ 03 khay inox chuyên dụng, để đưa dụng cụ y tế vào buồng sấy</em></strong></p> <p><strong><em>+ 01 khay chuyên dụng để sấy lòng bóng ambu và chai lọ nhựa ,thủy tinh (kết nối 20 đầu phun áp lực)</em></strong></p> <p><strong><em>+ 30 đầu đổi đa năng ống phun lòng ống, dây máy thở ,...</em></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p><strong><em>+ 01 bộ phun xử lý thô ống xoắn.</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>* </strong><strong><u>CHỨNG TỪ KÈM THEO:</u></strong></p> <p><strong><em>+ Chứng</em></strong><strong><em> nhận ISO 9001:2015</em></strong></p> <p><strong><em>+ Chứng nhận ISO 13485:2016 </em></strong></p> <p><strong><em>+ Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế </em></strong></p> <p><strong><em>, số : 22/2019/BYT-TB-CT.</em></strong></p> <p><em>+ Chứng nhận xuất xứ h</em><em>à</em><em>ng hóa </em><em>của nhà sx </em><em>(CO)</em></p> <p><em>+Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sx (CQ)</em></p> <p><em>+ Bản </em><em>công bố tiêu chuẩn</em> <em>nhà </em><em>sản xuất (DOS)</em></p> <p><em>+Chứng nhận kiểm định xuất xưởng của nhà sản xuất (RFF)</em></p> <p><em>+ Bằng khen của Chủ tịch-UBND TP.Hồ Chí Minh</em></p> <p><em>+ Bằng khen của Bộ trưởng-Bộ Khoa học v</em><em>à</em><em> Công nghệ Việt Nam</em></p> <p><em>+Chứng nhận “Thành Tựu Sáng Tạo Khoa Học- Công&nbsp; Nghệ Việt Nam “ (VIFOTEC)</em></p> <p><em>+ </em><em>B</em><em>ộ </em><em>h</em><em>ồ sơ gốc k</em><em>è</em><em>m t</em><em>à</em><em>i liệu hướng dẫn sử dụng</em><em>.</em></p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-10-22 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-07-09
1079 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu tích | BJ008R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 3802300 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Adson (Micro), cong, dài 140mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-09
1080 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy lọc HDF online | Máy lọc HDF online | FORMULA THERAPY | IBFTBX701 | Bellco S.r.l | Italy | Bellco S.r.l | Italy | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | Italy | Nhóm 1 |  |  | 869787500 | t | Chiếc | false | 2020-11-15 | 2021-11-14 | <p>Máy lọc máu Formula Therapy cung cấp các chức năng lọc máu:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẩm phân ở chế độ kim đôi.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẩm phân ở chế độ kim đơn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Siêu lọc liên tục không trao đổi chất.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẩm phân liên tục mà không có sự rút ký.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẩm phân với dịch lọc Acetate.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẩm phân với dịch lọc lỏng Bicarbonate.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẩm phân với dịch boat khô Bicarbonate.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẩm phân với dịch lọc khác (Lympha: không chứa Acetate).</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HDF online với dịch bù bằng chất nội sinh: HFR Evolution và HFR Aequilibrium</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HDF online: bù trước, bù sau, bù giữa</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy FORMULA THERAPY được trang bị màn hình LCD – TFT rộng 12 inch, sử dụng công nghệ phím nhấn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình thể hiện thông tin theo từng trang từ lúc khởi động đến lúc sẳn sàng cho điều trị.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trên màn hình điều trị thể hiện đầy đủ các thông số: chế độ thẩm phân, loại dịch thẩm phân, độ dẫn điện tổng, độ dẫn diện thành phần Bicarbonate, nhiệt độ dịch thẩm phân, tốc độ bơm máu, thể tích siêu lọc (UF weight), tốc độ siêu lọc (UF rate), thời gian siêu lọc (UF time), áp lực xuyên màng (TMP), áp lực động mạch (PA), áp lực tĩnh mạch (PV), tình trạng Heparin, thông số Kt/v, các mục chức năng và thông tin hướng dẫn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trên màn hình cũng có mục trợ giúp trực tuyến(help online) để xem các thông số cài đặt máy, lịch sử báo lỗi, lịch sử cuộc điều trị trước, lịch sử vệ sinh máy…</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: Cao x sâu x rộng: 1740x755x500 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 91 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện:&nbsp;<strong>+</strong>&nbsp;&nbsp;230/115 VAC ±10%, dòng điện 8A (tối đa)</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số: 50/60Hz</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: 1 ~ 1,5 Kw(tối đa)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn nước: Sử dụng nước RO theo tiêu chuẩn AAMI hoặc theo tiêu chuẩn European Pharmacopoeia trong chạy thận nhân tạo.</p><p>&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường cấp: &nbsp;&nbsp;<strong>+</strong> &nbsp;&nbsp;Máy chịu được áp lực nước đầu vào từ 0.9 đến 4 bar.</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ nước cung cấp từ 5<sup>0</sup>C đến 32<sup>0</sup>C.</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có bộ trao đổi nhiệt giữa đường cấp và đường xả.</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu lượng 1000 ml/phút.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường xả:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>+</strong> &nbsp;&nbsp;Độ cao tối đa 800 mm</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ: 60 lít/giờ</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ: 60°C khi rửa bằng nhiệt, 15°C khi điều trị.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường lắp đặt:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ: 10°C - 40°C</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm:&nbsp;&nbsp;95% không ngưng tụ</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất: Khí quyển</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2020-11-09 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2021-05-26
1081 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học 28 thông số | Phoenix NCC-51 | NeoMedica D.O.O. | Serbia | NeoMedica D.O.O. | Serbia | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | Serbia | Nhóm 6 |  |  | 900000000 | t | Cái | true | 2021-05-18 | 2022-05-31 | <p><strong style="color: rgb(0, 0, 128);">Mô tả sản phẩm:</strong></p><ul><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Phoenix NCC - 51 là một trong những mẫu tiên tiến nhất trong dòng máy phân tích huyết học của Neomedical. </span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">&nbsp;Đặc trưng bởi sự đơn giản trong vận hành, nó cung cấp kết quả chính xác, nhanh chóng hiệu quả và 5 thành phần kết quả.</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">&nbsp;Thông qua tính toán các góc tán xạ của tia laser, thiết bị cung cấp phân tích đầy đủ bao gồm kích thước tế bào, độ chi tiết và độ phức tạp. </span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">Thiết bị&nbsp;cung cấp một cơ chế đếm nhanh. Bạn chỉ cần cho máy hút mẫu và chỉ trong 60 giây. Dữ liệu đồ hoạ 3 chiều và báo cáo kết quả sẽ hiển thị lên màn hình LCD.</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">&nbsp;Thiết bị&nbsp;cung cấp một cơ chế đếm nhanh. Bạn chỉ cần cho máy hút mẫu và chỉ trong 60 giây. Dữ liệu đồ hoạ 3 chiều và báo cáo kết quả sẽ hiển thị lên màn hình LCD.</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">&nbsp;Tự động rửa kim hút mẫu (bên trong và bên ngoài).</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">&nbsp;Chế độ phát hiện thông minh và bảo trì.</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 153);">&nbsp;Đổ mạng LIS</span></li></ul> | <p>01 Máy chính</p><p>01 Bộ phụ kiện của hãng kèm theo</p><p><br></p><p>01 Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong><em>Tính Năng Kỹ Thuật:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 thông số (bao gồm 3 biểu đồ: đồ thị 3D, Scattergrams và đồ thị).</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy đo trực tiếp 28 thông số như sau: WBC, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCR, P_LCC.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 thông số hồng cầu lưới: RETIC, RETIC_ABS, IRF.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ điều hành Windows</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mẫu thử: Máu toàn phần 20 µL, Pre-Diluent 20 µL</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thuốc thử: Diluent, Sheath, Detergent, Lyser</p><p class="ql-align-justify">Chỉ số biến thiên</p><p class="ql-align-justify">Phạm vi tuyến tính</p><p class="ql-align-justify">WBC ≤ 1.5%</p><p class="ql-align-justify">WBC: 0.0x10<sup>9</sup>/L - 9.99 x10<sup>9</sup>/L</p><p class="ql-align-justify">RBC ≤ 1.0%</p><p class="ql-align-justify">RBC: 0.1x10<sup>12</sup>/L - 7x10<sup>12</sup>/L</p><p class="ql-align-justify">HGB ≤ 1.5%</p><p class="ql-align-justify">HGB: 0-300g/L</p><p class="ql-align-justify">MCV&nbsp;≤ 1%</p><p class="ql-align-justify">PLT: 0x10<sup>9</sup>/L - 999x10<sup>9</sup>/L</p><p class="ql-align-justify">HCT ≤ 2.0%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;PLT ≤ 4.0%</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | <p>bảo hành , sửa chữa</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2021-05-18 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2021-05-18
1082 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Cân | Cân sơ sinh | MS3500 | Charder Electronic Co., Ltd. | Đài Loan | Charder Electronic Co., Ltd. | Đài Loan |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 6 |  |  | 10800000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11
1083 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC | BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI KARL STORZ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức,Thụy Sĩ,Anh,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 1251199000 | t | Bộ | true | 2021-06-23 | 2021-12-31 | <p>Bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi lồng ngực</p> | <p>Ống soi quang học HOPKINS® 45°, 5 mm, 29 cm</p><p>Trocar, cỡ 6 mm</p><p>Trocar, loại mềm, cỡ 6 mm</p><p>Trocar, loại mềm, cỡ 11 mm</p><p>Vỏ ngoài trocar nhựa, 5 cái</p><p>Vỏ ngoài trocar nhựa, 5 cái</p><p>Kẹp phẫu tích nhu mô loại CLICKLINE</p><p>Kẹp phẫu tích nhu mô loại CLICKLINE</p><p>Kẹp phẫu tích Phổi loại CLICKLINE</p><p>Kẹp phẫu tích khối u nhỏ trong Phổi CLICKLINE</p><p>Kẹp phẫu tích CLICKLINE</p><p>Kéo loại CLICKLINE</p><p>Vỏ ngoài cách điện kèm theo ruột kéo CLICKLINE</p><p>Kéo loại CLICKLINE</p><p>Ống hút và đốt cầm máu</p><p>Ống hút và đốt cầm máu, 5 mm</p><p>Tay cầm có van Trumpet</p><p>Ống hút và tưới dịch</p><p>Ống bơm hút dịch</p><p>Tay cầm, có khóa 2 chiều</p><p>Điện cực phẫu tích hình L</p><p>Que thăm dò và đẩy chỉ, 5 mm</p><p>Kềm giữ kim KOH, tháo rời được</p><p>Kềm giữ kim cỡ lớn, 5 mm, 33 cm</p><p>Kìm kẹp clip Polymer nội soi cỡ L</p><p>Clip Polymer kẹp mạch máu cỡ L</p><p>Dụng cụ banh xương sườn, 40/30 mm</p><p>Kẹp phẫu tích RoBi® KELLY</p><p>Nắp đậy, màu đen, 5 cái</p><p>Van trái khế Silicon, 5 cái</p><p>Chổi vệ sinh, 11 mm, 35 cm</p><p>Chổi vệ sinh, 7 mm, 35 cm</p><p>Chổi vệ sinh, 2.5 mm, 35 cm</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa dùng tiệt trùng</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa, 520x250x145mm</p><p>Dầu bôi trơn dụng cụ, 50 ml</p><p>Mỡ bôi trơn cho van khóa</p><p>Kem vệ sinh mặt kính ống soi, ống 5 gr.</p> |  | <p>Ống soi quang học HOPKINS® 45°, 5 mm, 29 cm</p><p>Trocar, cỡ 6 mm</p><p>Trocar, loại mềm, cỡ 6 mm</p><p>Trocar, loại mềm, cỡ 11 mm</p><p>Vỏ ngoài trocar nhựa, 5 cái</p><p>Vỏ ngoài trocar nhựa, 5 cái</p><p>Kẹp phẫu tích nhu mô loại CLICKLINE</p><p>Kẹp phẫu tích nhu mô loại CLICKLINE</p><p>Kẹp phẫu tích Phổi loại CLICKLINE</p><p>Kẹp phẫu tích khối u nhỏ trong Phổi CLICKLINE</p><p>Kẹp phẫu tích CLICKLINE</p><p>Kéo loại CLICKLINE</p><p>Vỏ ngoài cách điện kèm theo ruột kéo CLICKLINE</p><p>Kéo loại CLICKLINE</p><p>Ống hút và đốt cầm máu</p><p>Ống hút và đốt cầm máu, 5 mm</p><p>Tay cầm có van Trumpet</p><p>Ống hút và tưới dịch</p><p>Ống bơm hút dịch</p><p>Tay cầm, có khóa 2 chiều</p><p>Điện cực phẫu tích hình L</p><p>Que thăm dò và đẩy chỉ, 5 mm</p><p>Kềm giữ kim KOH, tháo rời được</p><p>Kềm giữ kim cỡ lớn, 5 mm, 33 cm</p><p>Kìm kẹp clip Polymer nội soi cỡ L</p><p>Clip Polymer kẹp mạch máu cỡ L</p><p>Dụng cụ banh xương sườn, 40/30 mm</p><p>Kẹp phẫu tích RoBi® KELLY</p><p>Nắp đậy, màu đen, 5 cái</p><p>Van trái khế Silicon, 5 cái</p><p>Chổi vệ sinh, 11 mm, 35 cm</p><p>Chổi vệ sinh, 7 mm, 35 cm</p><p>Chổi vệ sinh, 2.5 mm, 35 cm</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa dùng tiệt trùng</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa, 520x250x145mm</p><p>Dầu bôi trơn dụng cụ, 50 ml</p><p>Mỡ bôi trơn cho van khóa</p><p>Kem vệ sinh mặt kính ống soi, ống 5 gr.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-06-23 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-06-23
1084 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy tập thụ động khớp ngón tay | XY-CPM-IB | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 57000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-23 | 2021-10-01 | <p>Máy tập thụ động khớp ngón tay</p><p>Model: <strong>XY-CPM-IB</strong></p><p>Xuất xứ: Xiangyu<span style="color: black;"> - </span>Trung Quốc</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> | <p>Thân máy chính</p><p>Giá đỡ thân máy</p><p>Phần thuộc da</p> | <p>Thân máy chính</p><p>Giá đỡ thân máy</p><p>Phần thuộc da</p><p>Điều khiển cầm tay</p><p>Bánh xe kéo</p><p>&nbsp;</p> | <p><span style="color: black;">Phạm vi di chuyển góc khớp: 0°—125°；</span></p><p><span style="color: black;">Tốc độ thay đổi góc khớp: 0.5°—3°/giây；</span></p><p><span style="color: black;">Nguồn điện đầu vào: 220V.AC±10%，50±1Hz；</span></p><p><span style="color: black;">Công suất tiêu thụ: ≤60W.</span></p><p><span style="color: black;">Màn hình LCD</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-23 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1085 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Alaris™ Guardrails™ Plus CC | 8003TIG03-G | Plexus Services Ro SRL | Romania | BD Switzerland Sàrl | Thụy Sĩ | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Đầu tư Halico | Romania | Nhóm 3 |  |  | 40000000 | t | Cái | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p>Bơm tiêm điện có chức năng theo dõi áp lực liên tục - Alaris CC Plus</p><p><br></p><p>- Thiết bị được sử dụng rộng rãi tại Châu Âu, sử dụng để tiêm truyền đưa thuốc liên tục vào cơ thể bệnh nhân với liều lượng được đặt trước một cách chính xác, ổn định và an toàn.</p><p>- Có chức năng giám sát áp lực tại ven bệnh nhân, giúp phát hiện sớm&nbsp;nguy cơ tắc nghẽn mạch.</p><p>- Báo động và thông báo bằng đèn và âm thanh,&nbsp;kết nối đến trung tâm giám sát của bệnh viện.</p><p>- Hỗ trợ 100 thư viện thuốc cho mỗi hồ sơ, lên đến 3000 thư viện thuốc (30 hồ sơ).</p><p>- Đèn báo trực quan kết hợp âm thanh&nbsp;giúp dễ dàng nhận biết các cảnh báo.</p><p>- Giá kẹp cọc được tích hợp giúp nhanh chóng và thuận tiện khi gắn máy vào cọc truyền.</p><p>- Sử dụng&nbsp;nguồn điện từ 115 - 230V AC và ắc quy bên trong máy.</p><p><br></p><p>- Đạt chứng chỉ ISO 13485, EC.</p> | <p>- 01 máy chính tích hợp giá kẹp cọc truyền;</p><p>- 01 dây nguồn;</p><p>- CD HDSD tiếng Anh + HDSD nhanh tiếng Việt</p> |  |  | <p>* Bảo hành 24 tháng kể từ ngày bàn giao</p><p>* Giao hàng và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Đầu tư Halico | 2020-11-16 | Công ty TNHH Đầu tư Halico | 2021-05-06
1086 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy thận nhân tạo | Máy thận nhân tạo | FORMULA PLUS | IBFPMX601 | Bellco S.r.l | Italy | Bellco S.r.l | Italy | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | Italy | Nhóm 1 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-15 | 2021-11-14 | <p><span style="color: rgb(0, 204, 255);">formula plus</span><sup style="color: rgb(0, 204, 255);">®</sup><span style="color: rgb(153, 204, 255);"> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">cung cấp một dãy rộng các phương pháp điều trị và các tính năng mở rộng hỗ trợ cho người dùng trong hoạt động chăm sóc bệnh nhân Thận nhân tạo.</span></p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 204, 255);">Chương trình điều trị</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lọc máu kim đôi.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lọc máu kim đơn (với 1 bơm máu).</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Siêu lọc liên tục không có sự trao đổi chất</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẩm phân liên tục không có sự rút ký</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lọc máu với dịch lọc Acetate.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lọc máu với dung dịch lỏng Bicarbonate.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lọc máu với dịch bột khô Bicarbonate.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lọc máu với dịch LYMPHA: dung dịch Bicarbonate không chứa Acetate.</p> | <p><strong style="color: rgb(0, 204, 255);">Các dạng profile chuẩn:</strong></p><p> ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Dạng linear</span></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Dạng stepped</span></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Dạng square-wave</span></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Dạng reverse square-wave</span></p><p> ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Dạng exponential</span></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Dạng parabolic</span></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Dạng cubic</span></p><p> <strong style="color: rgb(0, 204, 255);">Các chương trình profile:</strong></p><p> ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Trọng lượng rút ký (uf/h)</span></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Độ dẫn điện tổng (Natri) </span></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Độ dẫn điện thành phần (Bicarbonate)</span></p><p> ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Siêu lọc </span></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Truyền Heparin (liên tục, bolus và ngắt quãng)</span></p><p> </p> |  | <p><br></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Chiều cao </span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">1740 mm</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Chiều sâu</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">755 mm</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Chiều rộng</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">500 mm</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Trọng lượng</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">85 Kg</span></p><p> <strong style="color: rgb(153, 204, 255);">NGUỒN NƯỚC</strong></p><p> &nbsp; <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Chất lượng</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Phù hợp theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế như AAMI hoặc WQD -1998 dành cho chạy Thận nhân tạo</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Nhiệt độ</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">5</span><sup style="color: rgb(51, 51, 51);">o</sup><span style="color: rgb(51, 51, 51);">C ÷ 32</span><sup style="color: rgb(51, 51, 51);">o</sup><span style="color: rgb(51, 51, 51);">C</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Áp lực</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">0.9 ÷ 4.0 bar</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Màng lọc nước nguồn</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Multipure </span></p><p> <strong style="color: rgb(153, 204, 255);">NGUỒN ĐIỆN</strong></p><p> &nbsp;</p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Điện áp</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">110/240 VAC ±10%</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Tần số </span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">50/60 Hz</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Công suất</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Max 1.5 KW</span></p><p> <strong style="color: rgb(153, 204, 255);">MÔI TRƯỜNG LẮP ĐẶT </strong></p><p> &nbsp;</p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Nhiệt độ</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">10</span><sup style="color: rgb(51, 51, 51);">o</sup><span style="color: rgb(51, 51, 51);">C ÷ 40</span><sup style="color: rgb(51, 51, 51);">o</sup><span style="color: rgb(51, 51, 51);">C</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Độ ẩm</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">0 ÷ 95%</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Áp suất</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Khí quyển</span></p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2020-11-09 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2021-05-26
1087 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Đèn chiếu sâu khám sản phụ khoa | GS Exam Light IV | Welch Allyn de Mexico S. de R.L. de C.V | Mexico | Welch Allyn, Inc. | Mỹ |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 75000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11
1088 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi chẩn đoán có chức năng phát hiện ung thư sớm | CV-1500 | Shirakawa Olympus Co., Ltd | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 6400000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-18 | 2021-08-18 | <p>Hệ thống nội soi tiêu hóa có chức năng chẩn đoán ung thư sớm Evis X1 bao gồm các máy chính và phụ kiện như sau: </p><ol><li> Bộ xử lý hình ảnh trung tâm kèm nguồn sáng đèn LED có chế độ hình ảnh NBI: CV-1500</li><li>Ống nội soi Dạ dày Video: GIF-EZ1500</li><li> Ống nội soi Đại tràng Video: CF-EZ1500DI</li><li><span style="color: black;">01 Dụng cụ kiểm tra rò rỉ ống nội soi: MB-155</span></li><li><span style="color: black;">01 Kìm sinh thiết dạ dày: FB-25K-1</span></li><li><span style="color: black;">01 Kìm sinh thiết đại tràng: FB-24Q-1</span></li><li><span style="color: black;">01 Máy hút dịch (Mua tại Việt Nam)</span></li><li><span style="color: black;">01 Màn hình Sony chuyên dụng nội soi 27 inch: LMD-2735MD (Mua tại Việt Nam) </span></li><li><span style="color: black;">01 Xe đẩy chuyên dụng: WM-NP3 </span></li><li>01 Dao mổ điện (Nguồn cắt đốt): ESG-150</li><li>01 Bộ máy tính, máy in (mua tại Việt Nam)</li></ol><p> </p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng cho các thiết bị chính kể từ ngày bàn giao, lắp đặt, áp dụng bảo hành cho các sản phẩm bị lỗi bởi nhà sản xuất</li><li>Không áp dụng bảo hành cho hàng tiêu hao và phụ kiện</li><li>Lắp đặt, bàn giao, hướng dẫn sử dụng đến người sử dụng. </li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-05-18 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-05-18
1089 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy tập thụ động khớp cổ tay | XY-CPM-IA | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 57000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-23 | 2021-10-01 | <p>Máy tập thụ động khớp cổ tay</p><p>Model: <strong>XY-CPM-IA</strong></p><p>Xuất xứ: Xiangyu<span style="color: black;"> - </span>Trung Quốc</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> | <p>Thân máy chính</p><p>Giá đỡ thân máy</p><p>Phần thuộc da</p> | <p>Thân máy chính</p><p>Giá đỡ thân máy</p><p>Phần thuộc da</p><p>Điều khiển cầm tay</p><p>Bánh xe kéo</p> | <p><span style="color: black;">Phạm vi di chuyển góc khớp: 0°—125°；</span></p><p><span style="color: black;">Tốc độ thay đổi góc khớp: 0.5°—3°/giây；</span></p><p><span style="color: black;">Nguồn điện đầu vào: 220V.AC±10%，50±1Hz；</span></p><p><span style="color: black;">Công suất tiêu thụ: ≤60W</span></p><p><span style="color: black;">Màn hình LCD</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-23 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1090 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | BỘ DỤNG CỤ TÁN SỎI THẬN QUA DA | BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI KARL STORZ | Karl Storz SE & Co. KG | Séc,Đức,Thụy Sĩ,Anh,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 2098979000 | t | Bộ | true | 2021-06-23 | 2021-12-31 | <p>Bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi tán sỏi qua da (Mini PCNL)</p> | <p>Máy bơm hút và tưới dịch UROMAT E.A.S.I.</p><p>Bộ dây tưới HYS/URO E.A.S.I</p><p>Bộ dây hút dịch cho máy HYS E.A.S.I.,URO E.A.S.I.</p><p>Ống soi niệu quản-bể thận cỡ 7 Fr., dài 43 cm</p><p>Ống soi niệu quản-bể thận, cỡ 9,5 Fr., dài 43 cm</p><p>Bộ Ống soi thận qua da MIP M</p><p>Dây dẫn sáng bằng sợi quang, 230cm, đường kính 3.5 mm</p><p>Cây nong 1 bước cho MIP M, 15/16 Fr.</p><p>Cây nong 1 bước cho MIP M</p><p>Cây nong 1 bước, 21/22 Fr.</p><p>Vỏ ngoài phẫu thuật, 15/16 Fr.</p><p>Vỏ ngoài phẫu thuật, 16.5/17.5 Fr.</p><p>Vỏ ngoài phẫu thuật, 21/22 Fr.</p><p>Vỏ ngoài phẫu thuật cho vị trí ngửa</p><p>Vỏ ngoài phẫu thuật cho vị trí ngửa</p><p>Vỏ ngoài phẫu thuật cho vị trí ngửa</p><p>Ống chặn cho MIP M</p><p>Ống chặn cho vị trí ngửa</p><p>Cổng dụng cụ, cỡ lớn</p><p>Kẹp gắp, 5 Fr.</p><p>Kềm lấy sinh thiết, 5 Fr.</p><p>Kéo cắt, 5 Fr.,</p><p>Kẹp gắp sỏi 3 chấu</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa, 520x250x145mm</p> |  | <p>Máy bơm hút và tưới dịch UROMAT E.A.S.I.</p><p>Bộ dây tưới HYS/URO E.A.S.I</p><p>Bộ dây hút dịch cho máy HYS E.A.S.I.,URO E.A.S.I.</p><p>Ống soi niệu quản-bể thận cỡ 7 Fr., dài 43 cm</p><p>Ống soi niệu quản-bể thận, cỡ 9,5 Fr., dài 43 cm</p><p>Bộ Ống soi thận qua da MIP M</p><p>Dây dẫn sáng bằng sợi quang, 230cm, đường kính 3.5 mm</p><p>Cây nong 1 bước cho MIP M, 15/16 Fr.</p><p>Cây nong 1 bước cho MIP M</p><p>Cây nong 1 bước, 21/22 Fr.</p><p>Vỏ ngoài phẫu thuật, 15/16 Fr.</p><p>Vỏ ngoài phẫu thuật, 16.5/17.5 Fr.</p><p>Vỏ ngoài phẫu thuật, 21/22 Fr.</p><p>Vỏ ngoài phẫu thuật cho vị trí ngửa</p><p>Vỏ ngoài phẫu thuật cho vị trí ngửa</p><p>Vỏ ngoài phẫu thuật cho vị trí ngửa</p><p>Ống chặn cho MIP M</p><p>Ống chặn cho vị trí ngửa</p><p>Cổng dụng cụ, cỡ lớn</p><p>Kẹp gắp, 5 Fr.</p><p>Kềm lấy sinh thiết, 5 Fr.</p><p>Kéo cắt, 5 Fr.,</p><p>Kẹp gắp sỏi 3 chấu</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa, 520x250x145mm</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-06-23 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-06-23
1091 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM056R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 7401053 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mang kim Ryder Durogrip TC, loại mảnh, thẳng, bước răng 0,20mm, dùng cho chỉ 6/0-10/0, dài 175mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim Ryder Durogrip TC, loại mảnh, thẳng, bước răng 0.2mm, dùng cho chỉ 6/0-10/0</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1092 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Đèn khám | GS300 | Welch Allyn de Mexico S. de R.L. de C.V | Mexico | Welch Allyn, Inc. | Mỹ |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 35000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11
1093 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Đèn khám thủ thuật | GS600 | Welch Allyn de Mexico S. de R.L. de C.V | Mexico | Welch Allyn, Inc. | Mỹ |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 65000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11
1094 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Nhiệt kế | Nhiệt kế đo tai | Pro 6000 (06000-200) | Welch Allyn de Mexico S. de R.L. de C.V | Mexico | Welch Allyn, Inc. | Mỹ |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 14000000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11
1095 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Ống nghe | Ống nghe cho người lớn | 5079-135 | Welch Allyn, Inc. | Mỹ | Welch Allyn, Inc. | Mỹ |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 4700000 |  | Cái | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11
1096 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy giặt, vắt công nghiệp | Máy giặt, vắt công nghiệp | MÁY GIẶT VẮT CÔNG NGHIỆP | RC 40 | IMESA S.p.A | Italy | IMESA S.p.A | Italy |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 940000000 | t | Bộ | true | 2021-06-05 | 2022-06-05 | <p><strong>I. Thông tin chung</strong></p><p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE</p> | <p><strong>II. Cấu hình</strong></p><p>Máy chính ( loại tạo nhiệt bằng điện)&nbsp;: 01 bộ</p><p>Tài liệu HDSD&nbsp;: 01 bộ</p> |  | <p><strong>III. Đặc tính kỹ thuật</strong></p><p>-Máy giặt vắt công nghiệp tốc độ trung bình&nbsp;có thiết kế chắc chắn, độ bền cao, với công nghệ tiên tiến nhất</p><p>- Hỗ trợ dịch vu điều khiển từ xa GSM: Kiểm soát điều khiển từ xa thời gian thực cho phép cập nhật phần mềm, kiểm soát chu kỳ và chẩn đoán.</p><p>- Cổng USB tiêu chuẩn</p><p>- Màn hình cảm ứng màu</p><p>- Hệ thống khóa cơ đảm bảo an toàn cho người vận hành.</p><p><span style="color: rgb(64, 64, 64);">- </span>Bảng điều khiển và lồng giặt bằng thép không rỉ AISI 304</p><p>- Bảng điều khiển nghiêng ở 30 ° hoặc 45 ° để sử dụng dễ dàng hơn</p><p>- Nút dừng khẩn cấp&nbsp;: Máy giặt được trang bị nút dừng khẩn cấp để tắt máy khi cần thiết</p><p>- Bộ điều khiển IM8 cho phép tạo, thay đổi, đặt tên, lưu trữ đến 200 chương trình. Người dùng có thể tạo hoặc lưu các chương trình mới một cách đơn giản và&nbsp;tăng số chương trình vì IM8 có bộ nhớ mở rộng.</p><p>- Chương trình yêu thích&nbsp;: Là danh mục các chương trình được người sử dụng lựa chọn nhiều nhất</p><p>- Nhờ tối ưu hoá sử dụng nóng và lạnh, tránh hiện tượng sốc nhiệt, tăng tuổi thọ cho các loại vải</p><p><strong>III. Thông số kỹ thuật</strong></p><p>- Công suất: 40kg</p><p>- Đường kính x Độ sâu lồng: 880x650 (Ø mm)</p><p>- Đường kính cửa : <span style="color: rgb(64, 64, 64);">Ø</span> 530 mm</p><p>- Tốc độ vắt : 452 rmp</p><p>- Lực vắt: 100 G</p><p>- Cường độ âm thanh: 65 dB(A)</p><p>-Rò rỉ thất thoát nhiệt: 5%</p><p>- Trọng lượng máy: 519kg</p><p>- Công suất gia nhiệt: 24 kW.</p><p>- Cấp nước: </p><p>0,5÷<span style="color: black;">10</span></p><p>- Kích thước đóng thùng: 1300x1300x1880 mm</p><p>- Điện áp </p><p>3p<span style="color: black;">h400V-480V(+N)/3ph230V/1ph230V: 49/85/-</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-06-05 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-06-05
1097 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim 6 kênh | FX-7202 | Fukuda Denshi Co. Ltd. | Nhật Bản | Fukuda Denshi Co. Ltd. | Nhật Bản | ["2018","2017","2016","2015","2014"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 85000000 | t | Bộ | true | 2021-05-07 | 2021-12-31 | <p>Máy điện tim 6 kênh</p><p>Model: FX-7202</p><p>Xuất xứ: Nhật Bản</p><p class="ql-align-justify">Thế hệ mới Cardimax FX-7202 nâng cao khả năng kiểm tra ECG</p><p>Màn hình cảm ứng lớn và sáng cho phép người vận hành dễ dàng truy cập nhiều chức năng trong gói phần mền nhỏ gọn.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | 2021-05-07 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | 2021-05-07
1098 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu sinh thiết dùng cho hậu phẫu | Arietta Precision | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ |  | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Arietta Precision </strong>được thiết kế phù hợp với phòng mổ, thao tác đơn giản và dễ dàng di chuyển.</p><p><br></p><p>Màn hình điểu khiển cảm ứng trực quan, thân thiện với người dùng.</p><p>&nbsp;</p><p>Sử dụng các công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến, xử lý làm mịn hình ảnh với bộ lọc mô thích ứng, mở rộng trường nhìn với chế độ quét dạng hình thang, chế độ eFLOW, Dual CF mang đến hiệu quả về hình ảnh trong giải phẫu.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-06-17
1099 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Bộ xử lý hình ảnh kèm nguồn sáng LED | CV-170 | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 996000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-18 | 2021-08-18 | <p><strong>Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Cung cấp hình ảnh độ phân giải cao HDTV</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trang bị màng lọc quang học</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khả năng chiếu sáng với bước sóng ở dải băng hẹp cho phép quan sát sự khác biệt các mao mạch và cấu trúc lớp niêm mạc hỗ trợ trong việc chẩn đoán ung thư ở giai đoạn sớm.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng được trang bị đèn LED với tuổi thọ cao giúp giảm thiểu việc thay thế bóng đèn cũng như đảm bảo độ ổn định của ánh sáng trong thời gian dài.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Bộ nhớ dự phòng:</span></p><p>+ Cài đặt của người dùng: Có thể nhập 20 cài đặt của người sử dụng.&nbsp;</p><p>+ Việc cài đặt các thông số sử dụng được lưu lại trên máy ngay cả khi hệ thống bị mất điện đột ngột.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng cung cấp:</p><p>+ Điện áp:&nbsp;100-240 V AC (NTSC)/220-240 V AC (PAL) ±10%&nbsp;</p><p>+ Tần số: 50/60 Hz ±1 Hz&nbsp;</p><p>+ Công suất vào: 200 VA</p> | <p><strong>Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Cung cấp hình ảnh độ phân giải cao HDTV</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trang bị màng lọc quang học</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khả năng chiếu sáng với bước sóng ở dải băng hẹp cho phép quan sát sự khác biệt các mao mạch và cấu trúc lớp niêm mạc hỗ trợ trong việc chẩn đoán ung thư ở giai đoạn sớm.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng được trang bị đèn LED với tuổi thọ cao giúp giảm thiểu việc thay thế bóng đèn cũng như đảm bảo độ ổn định của ánh sáng trong thời gian dài.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Bộ nhớ dự phòng:</span></p><p>+ Cài đặt của người dùng: Có thể nhập 20 cài đặt của người sử dụng.&nbsp;</p><p>+ Việc cài đặt các thông số sử dụng được lưu lại trên máy ngay cả khi hệ thống bị mất điện đột ngột.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng cung cấp:</p><p>+ Điện áp:&nbsp;100-240 V AC (NTSC)/220-240 V AC (PAL) ±10%&nbsp;</p><p>+ Tần số: 50/60 Hz ±1 Hz&nbsp;</p><p>+ Công suất vào: 200 VA</p> |  | <p><strong>Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Cung cấp hình ảnh độ phân giải cao HDTV</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trang bị màng lọc quang học</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khả năng chiếu sáng với bước sóng ở dải băng hẹp cho phép quan sát sự khác biệt các mao mạch và cấu trúc lớp niêm mạc hỗ trợ trong việc chẩn đoán ung thư ở giai đoạn sớm.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng được trang bị đèn LED với tuổi thọ cao giúp giảm thiểu việc thay thế bóng đèn cũng như đảm bảo độ ổn định của ánh sáng trong thời gian dài.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Bộ nhớ dự phòng:</span></p><p>+ Cài đặt của người dùng: Có thể nhập 20 cài đặt của người sử dụng.&nbsp;</p><p>+ Việc cài đặt các thông số sử dụng được lưu lại trên máy ngay cả khi hệ thống bị mất điện đột ngột.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng cung cấp:</p><p>+ Điện áp:&nbsp;100-240 V AC (NTSC)/220-240 V AC (PAL) ±10%&nbsp;</p><p>+ Tần số: 50/60 Hz ±1 Hz&nbsp;</p><p>+ Công suất vào: 200 VA</p> | <ul><li>Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao, lắp đặt, áp dụng cho sản phẩm bị lỗi bởi nhà sản xuất</li><li>Không áp dụng bảo hành cho phụ kiện kèm theo</li><li>Hướng dẫn sử dụng cho người sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-05-18 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-05-18
1100 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | QuantStudio 5 Dx 0.2 ml qPCR Instrument System with Laptop | QuantStudio 5 Dx | Life Technologies Holdings Pte Ltd | Singapore | Life Technologies Holdings Pte. Ltd. (Thermo Fisher Scientific) | Singapore | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Singapore | Nhóm 4 |  |  | 1250000000 | t | Bộ | true | 2021-06-23 | 2021-12-31 | <p>Máy nhân gen PCR thời gian thực (Realtime PCR) kèm máy tính xách tay -&nbsp;QuantSudio 5 Dx 0.2 ml qPCR Instrument system with laptop</p><p><em>Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485</em></p><p><em>Môi trường hoạt động: </em></p><p><em>- Nhiệt độ: 15 – 30ºC</em></p><p><em>- Độ ẩm: 20- 80%</em></p> | <p>- Máy chính: 01 máy</p> <p>- Máy tính điều khiển: 01 máy</p> <p>- Bộ hóa chất căn chỉnh thiết bị: 01 bộ</p> <p>- Bộ hóa chất và tiêu hao phục vụ đào tạo: 01 bộ</p> <p>- Phần mềm điều khiển và phân tích kết quả: 01 bộ</p> |  |  | <p><b>- </b>Thuế, phí: Bao gồm trong giá niêm yết</p> <p>- Thời gian bảo hành: 12 tháng.</p> <p>- Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> <p>- Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn người sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> <p>- Dịch vụ kiểm định, đủ điều kiện sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-23 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2021-06-23
1101 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Bàn điều trị tai mũi họng | UE-3000 | Medstar Co., Ltd. | Hàn Quốc | Medstar Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 260000000 | t | Bộ | true | 2021-04-12 | 2021-06-30 | <p><strong>BÀN ĐIỀU TRỊ TAI MŨI HỌNG</strong></p><p class="ql-align-justify">-Model: UE3000 </p><p class="ql-align-justify">-Hãng sản xuất: Medstar CO. Ltd - Hàn Quốc</p><p><br></p> | <p>Cấu hình tiêu chuẩn gồm: </p><p>- Thân máy chính : 1 cái </p><p>- Đèn khám và tay đỡ: 1 cái </p><p>- Cột đèn: 1 cái </p><p>- Đèn bút: 1 cái </p><p>- Máy hút dịch : 01 bộ </p><p>- Đầu hút dịch : 04 cái </p><p>- Bình chứa dịch thải chính 3,000 cc : 01 cái </p><p>- Bình chứa dịch thải phụ 1,500 cc : 01 cái </p><p>- Bình chứa dịch ngưng 250 cc : 01 cái&nbsp; - Bộ phun thuốc loại thẳng : 02 bộ </p><p>- Bộ phun thuốc loại cong : 01 bộ </p><p>- Khay đựng dụng cụ có nắp : 01 cái </p><p>- Máy nén khí : 01 cái </p><p>- Bảng điều khiển hệ thống (Cảm ứng) : 01 bộ </p><p>- Hộp đựng đồ thải kép gắn bên phải máy : 02 cái </p><p>- Ca đựng bông gòn 79 mm có nắp : 02 cái </p><p>- Ca đựng bông gòn 79 mm không nắp : 01cái </p><p>- Thiết bị chống mờ đầu soi : 01 cái </p><p>- Lọ đựng thuốc 3 mầu : 04 cái&nbsp; </p> | <p class="ql-align-justify">- Hệ thống hiển vi</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống nội soi</p><p class="ql-align-justify">- Đèn đọc phim X-quang</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình LCD</p><p class="ql-align-justify">- Ghế bệnh nhân</p><p class="ql-align-justify">- Ghế bác sĩ</p> | <p>- Kích thước bàn khám trong khoảng: 1.055 (chiều rộng) x 570 (đường kính) x 800 (chiều cao) mm</p><p>- Hệ thống hút dịch: Bơm hút chân không không dầu công suất tối đa ≥ 250W, 100L/phút, tại áp suất 680mm Hg</p><p>- Hệ thống phun thuốc: Máy nén khí không dầu có công suất tối đa ≥ 60W, 10L/phút, tại áp suất 2,5Kg/cm2</p><p>- Thiết bị chống mờ sương: Loại bỏ sương mù trên đầu nội soi.</p><p>- Mặt bàn khám có làm bằng kính cường lực nhân tạo</p><p>- Bảng điều khiển cảm ứng: Các bộ phận được điều khiển bằng cảm ứng</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | 2021-04-12 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | 2021-04-12
1102 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | GIƯỜNG ĐA CHỨC NĂNG 03 TAY QUAY | TKR-003 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 59400000 | t | Cái | false | 2021-04-03 | 2022-12-31 | <p><span style="color: black;">KT: D 2120 x R 970 x C 480mm</span></p> | <p><span style="color: black;">KT: D 2120 x R 970 x C 480mm</span></p> |  | <p><span style="color: black;">KT: D 2120 x R 970 x C 480mm</span></p><p><span style="color: black;">Đệm làm từ ruột PE và vỏ Simili giả da, dày 5cm</span></p><p><span style="color: black;">Có 4 lỗ cắm móc truyền dịch</span></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-03 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-05
1103 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Máy nội soi tai mũi họng | Boss-300 | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 92000000 | t | Bộ | false | 2021-05-27 | 2021-06-30 | <p>Máy nội soi tai mũi họng là sự kết hợp giữa bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng, camera, các ống soi. Máy nội soi tai mũi họng cho hình&nbsp;ảnh tuyệt hảo với&nbsp;độ phân giải cao, tuổi thọ nguồn LED dài.</p><p><strong>Giá nêu trên là giá của hệ thống cấu hình tiêu chuẩn.&nbsp;Giá thành thay đổi tùy vào phụ kiện khách hàng yêu cầu</strong></p> | <p>Camera nội soi&nbsp;</p><p>Nguồn sáng&nbsp;</p><p>Monitor</p><p>Dây dẫn sáng</p><p>Ống soi mũi 0&nbsp;độ 4mm</p><p>Ống soi họng 70&nbsp;độ 4mm</p><p>Xe&nbsp;đẩy</p><p>Pedan chụp&nbsp;ảnh</p> |  | <p>- Camera có 2 cổng kết nối với monitor, máy tính và máy in, tay cầm ccd nhỏ gọn thuận tiện khi sử dụng</p><p>- Nguồn sáng led&nbsp;Tuổi thọ bóng trung bình 50.000h (~ 20- 40 năm sử dụng)</p><p>- Monitor led siêu mỏng 24 inch,&nbsp;Góc nhìn: 178°/178°,&nbsp;Độ phân giải: 1900*1220</p><p>- Dây dẫn sáng với&nbsp;đường kính dài 1m8</p><p>-&nbsp;Ống soi mũi 0&nbsp;độ</p><p>-&nbsp;Ống soi họng 70&nbsp;độ hoặc 90&nbsp;độ</p><p>- Xe&nbsp;đẩy sắt sơn tĩnh&nbsp;điện màu trắng sữa.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-05-27 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-05-27
1104 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy giặt, vắt công nghiệp | Máy giặt, vắt công nghiệp | MÁY GIẶT VẮT CÔNG NGHIỆP | RC 55 | IMESA S.p.A | Italy | IMESA S.p.A | Italy |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 1210000000 | t | Bộ | true | 2021-06-05 | 2022-06-05 | <p><strong>I. Thông tin chung</strong></p><p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, CE</p> | <p><strong>II. Cấu hình</strong></p><p>Máy chính ( loại tạo nhiệt bằng điện)&nbsp;: 01 bộ</p><p>Tài liệu HDSD&nbsp;: 01 bộ</p> |  | <p><strong>III. Đặc tính kỹ thuật</strong></p><p><strong>-Máy giặt vắt công nghiệp tốc độ trung bình&nbsp;có thiết kế chắc chắn, độ bền cao, với công nghệ tiên tiến nhất</strong></p><p><strong>- Hỗ trợ dịch vu điều khiển từ xa GSM: Kiểm soát điều khiển từ xa thời gian thực cho phép cập nhật phần mềm, kiểm soát chu kỳ và chẩn đoán.</strong></p><p><strong>- Cổng USB tiêu chuẩn</strong></p><p><strong>- Màn hình cảm ứng màu</strong></p><p><strong>- Hệ thống khóa cơ đảm bảo an toàn cho người vận hành.</strong></p><p><span style="color: rgb(64, 64, 64);">- </span>Bảng điều khiển và lồng giặt bằng thép không rỉ AISI 304</p><p>- Nút dừng khẩn cấp&nbsp;: Máy giặt được trang bị nút dừng khẩn cấp để tắt máy khi cần thiết</p><p>- Bộ điều khiển IM11 cho phép tạo, thay đổi, đặt tên, lưu trữ đến 200 chương trình. Người dùng có thể tạo hoặc lưu các chương trình mới một cách đơn giản và&nbsp;tăng số chương trình vì IM11 có bộ nhớ mở rộng.</p><p>- Chương trình yêu thích&nbsp;: Là danh mục các chương trình được người sử dụng lựa chọn nhiều nhất</p><p>- Nhờ tối ưu hoá sử dụng nóng và lạnh, tránh hiện tượng sốc nhiệt, tăng tuổi thọ cho các loại vải</p><p><strong>III. Thông số kỹ thuật</strong></p><p><strong>- Công suất: 55kg</strong></p><p><strong>- Đường kính x Độ sâu lồng: 1080x603 (Ø mm)</strong></p><p><strong>- Đường kính cửa : </strong><span style="color: rgb(64, 64, 64);">Ø</span> 530 mm</p><p>- Tốc độ vắt : 408 rmp</p><p>- Lực vắt: 100 G</p><p>- Cường độ âm thanh: 70 dB(A)</p><p>-Rò rỉ thất thoát nhiệt: 5%</p><p>- Trọng lượng máy: 1008kg</p><p>- Công suất gia nhiệt: 30 kW.</p><p>- Cấp nước: III. <span style="color: black;">0,5÷10</span></p><p><strong>- Kích thước đóng thùng: 1540x1500x2020 mm</strong></p><p><strong>- Điện áp </strong><span style="color: black;">3ph400V-480V(+N)/3ph230V/1ph230V: 59/96/-</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-06-05 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-06-05
1105 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | QuantStudio 5 Dx 0.2 ml qPCR Instrument System with Tower Computer | QuantStudio 5 Dx | Life Technologies Holdings Pte Ltd | Singapore | Life Technologies Holdings Pte. Ltd. (Thermo Fisher Scientific) | Singapore | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Singapore | Nhóm 4 |  |  | 1250000000 | t | Bộ | true | 2021-06-23 | 2021-12-31 | <p>Máy nhân gen PCR thời gian thực (Realtime PCR) kèm máy tính để bàn -&nbsp;QuantSudio 5 Dx 0.2 ml qPCR Instrument system with Tower Computer.</p><p><em>Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485</em></p><p><em>Môi trường hoạt động: </em></p><p><em>- Nhiệt độ: 15 – 30ºC</em></p><p><em>- Độ ẩm: 20- 80%</em></p> | <p>- Máy chính: 01 máy</p> <p>- Máy tính điều khiển: 01 máy</p> <p>- Bộ hóa chất căn chỉnh thiết bị: 01 bộ</p> <p>- Bộ hóa chất và tiêu hao phục vụ đào tạo: 01 bộ</p> <p>- Phần mềm điều khiển và phân tích kết quả: 01 bộ</p> |  |  | <p><b>- </b>Thuế, phí: Bao gồm trong giá niêm yết</p> <p>- Thời gian bảo hành: 12 tháng.</p> <p>- Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> <p>- Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn người sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> <p>- Dịch vụ kiểm định, đủ điều kiện sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-23 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2021-06-23
1106 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung tập đi trẻ khuyết tật có đai nâng đỡ | PN43.2 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 2700000 | t | Cái | true | 2021-05-07 | 2022-12-31 | <p>Khung tập đi trẻ khuyết tật có đai nâng đỡ</p> | <p>Khung tập đi trẻ khuyết tật có đai nâng đỡ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Khung sắt sơn tĩnh điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KTPB (DxR): 80x75cm , cao từ 65 đến 75cm&nbsp;(+/- sai số 5%); Vòng bụng:20x34cm ; Dây đai: 52x25 cm&nbsp;&nbsp;</p><p>- Có đai giữ nâng đỡ thân mình , có vòng ôm ngực để trẻ tựa vào và để 2 tay trên mặt bàn giúp trẻ có thể chơi và tập đi vững vàng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Có 4 bánh xe, 2 bánh xe có khóa chống lùi, 2 bánh xe nhỏ không khóa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p>- Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện, mặt bàn ván ép chống ẩm, các đai nẹp bằng vải và simily.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Kích thước phù bì (DxR): 80x75cm</p><p>- Chiều cao nâng hạ từ 65cm đến 75cm&nbsp;(+/- sai số 5%); </p><p>- Vòng bụng: 20x34cm; </p><p>- Dây đai: 52x25 cm&nbsp;&nbsp;</p><p>- Có 4 bánh xe, 2 bánh xe lớn có khóa chống lùi, 2 bánh xe nhỏ không khóa, xoay 360 độ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Đai giữ nâng đở thân mình, có vòng ôm ngực để trẻ tựa vào và để 2 tay trên mặt bàn giúp trẻ có thể chơi và tập đi vững vàng&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-07 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-07
1107 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Bàn tập hoạt động trị liệu tổng hợp | XY-54 | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 70000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-22 | 2021-10-01 | <p>Bàn tập hoạt động trị liệu tổng hợp</p><p>Model: <strong>XY-54</strong></p><p>Xuất xứ: Xiangyu<span style="color: black;"> - </span>Trung Quốc</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> | <p>Bàn tập ngón tay</p><p>Bàn tập ngón tay (dạng cong)</p><p>Bảng chốt sắt</p><p>Bảng trụ gỗ</p><p>Bộ vòng ném (đứng)</p><p>Bộ gài hình học</p><p>Bộ gài hình ảnh nhận thức</p><p>Công cụ mô phỏng</p><p>Bảng ốc vít</p><p>Bảng đai ốc</p><p>Bộ tập sự linh hoạt ngón tay</p><p>Bảng nút từ tính</p> | <p>Bàn tập ngón tay</p><p>Bàn tập ngón tay (dạng cong)</p><p>Bảng chốt sắt</p><p>Bảng trụ gỗ</p><p>Bộ vòng ném (đứng)</p><p>Bộ gài hình học</p><p>Bộ gài hình ảnh nhận thức</p><p>Công cụ mô phỏng</p><p>Bảng ốc vít</p><p>Bảng đai ốc</p><p>Bộ tập sự linh hoạt ngón tay</p><p>Bảng nút từ tính</p><p>Bảng phân loại tấm màu</p><p>Bảng trụ gỗ</p><p>Bàn chơi ném vòng</p><p>Bàn tập phối hợp bàn tay</p><p>Bộ gậy tập và bóng ném</p> | <p><span style="color: black;">1) Kích thước toàn phần (dài × rộng × cao) mm: 1860×960×930</span></p><p><span style="color: black;">2) Bảng điều khiển bên trái và phải: 445×360(dài × rộng)mm</span></p><p><span style="color: black;">3) Bảng điều khiển phía sau: 945×360(dài × rộng) mm</span></p><p><span style="color: black;">4) Phạm vi điều chỉnh của bảng điều khiển: 460mm~810mm</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-22 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1108 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy đông máu | Máy phân tích đông máu | PKL PPC 175 | Paramedical S.r.l. | Italy | Paramedical S.r.l. | Italy | ["2019"] | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Hiển Thông | Italy | Nhóm 3 |  |  | 351000000 | t | Cái | false | 2020-11-30 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Model: PKL PPC 175</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Hãng sản xuất: PARAMEDICAL</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Nước sản xuất: Ý</span></p> | <p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">Phương pháp thử: Đo màu quang điện</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">- Mục kiểm tra: APTT, PT, TT, FIB</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">- Tùy chọn D-Dimer (PKL PPC 175/175 Plus) Chức năng FIB có nguồn gốc PT</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">- Tốc độ kiểm tra: 100 T / H</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">- Vị trí mẫu: 5 vị trí mẫu</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">- Vị trí thuốc thử nghiêng: 6 vị trí thuốc thử</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">- Vị trí kiểm tra: 4 vị trí</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">- Vị trí làm sạch: 1 vị trí</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">- Đầu dò mẫu: 1 đầu dò</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">- Hệ thống thuốc thử: đầu đọc thẻ bên ngoài</span></p> |  | <p>PT (Prothrombin Time)</p><p>&nbsp;APTT (hoạt hóa 1 phần Thromboplastin Time)</p><p>&nbsp;TT (Thrombin Time)</p><p>&nbsp;&nbsp;FIB (Fibrinogen)</p><p>&nbsp;Protein C, Protein S, HEP (trọng lượng phân tử Heparin cao), LMWH (trọng lượng phân tử Heparin thấp), LA (Lupus chống đông máu), yếu tố Thrombin II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Hiển Thông | 2020-11-30 | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Hiển Thông | 2020-11-30
1109 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 4 thông số | Prizm 3 (CX 210) | CHARMCARE CO., LTD | Hàn Quốc | CHARMCARE CO., LTD | Hàn Quốc | ["2019"] | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiết bị Y tế Thiên Việt | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 73500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-12-04 | <p><em><strong><u>Đặc tính và thông số kỹ thuật của máy</u></strong></em><em><u>:</u></em></p> <ol style="list-style-type:lower-roman;"> <li value="5">Sử dụng cho trẻ sơ sinh (chọn option) đến người lớn; người cao tuổi.</li> <li value="5">Đo được SpO<sub>2</sub>&nbsp;trong trường hợp độ bão hòa thấp từ 35% đến 100%.</li> <li value="5">Đo được SpO<sub>2</sub>&nbsp;trong trường hợp chỉ số tưới máu thấp: 0,02% - 20%.</li> <li value="5">Thời gian sạc pin khoảng 6 giờ.</li> <li>Giao diện thân thiện với người dùng.</li> <li value="5">Báo động âm thanh và hình ảnh.</li> <li value="5">Đo được SpO<sub>2</sub>&nbsp;trong các trường hợp: bệnh nhân cử động/ di chuyển hoặc nhiễu điện/ quang do môi trường (± 3% SpO<sub>2</sub>).</li> </ol> | <h3><u>Cấu hình tiêu chuẩn của máy bao gồm</u><em><u>:</u></em></h3> <ol style="list-style-type:lower-roman;"> <li value="5">Máy chính - Main Unit machine: 01 cái</li> <li value="5">Đầu dò SpO<sub>2&nbsp;</sub>dùng cho người lớn loại tái sử dụng - Reusable Adult SpO2 probe: 01 cái</li> <li value="5">Cáp nối mở rộng cho cảm biến SpO2 - SpO2 Extension cable for the sensor: 01 cái</li> <li value="5">Dây đo ECG sử dụng lại nhiều lần 3 điện cực – ECG cable 3 lead: 01 cái</li> <li>Điện cực dán – ECG electrode: 01 gói/10 cái</li> <li value="5">Dây đo huyến áp không xâm lấn NIBP của người lớn sử dụng lại nhiều lần – Adult NIBP cuff and NIBP hose: 01 bộ</li> <li value="5">Cảm biến nhiệt độ ngoài da sử dụng lại nhiều lần – Skin Temp Sensor: 01 bộ</li> <li value="5">Pin Li-on được tích hợp sẵn trong máy sử dụng lại nhiều lần - Li-ion battery built-in machines used repeatedly: 01 cái</li> <li value="5">Bộ nguồn DC – DC power unit: 01 cái</li> <li value="5">Dây nguồn – Power cord: 01 cái</li> </ol> |  | <p><em><strong><u>Đặc tính và thông số kỹ thuật của máy</u></strong></em><em><u>:</u></em></p> <ol style="list-style-type:lower-roman;"> <li value="5">Sử dụng cho trẻ sơ sinh (chọn option) đến người lớn; người cao tuổi.</li> <li value="5">Đo được SpO<sub>2</sub>&nbsp;trong trường hợp độ bão hòa thấp từ 35% đến 100%.</li> <li value="5">Đo được SpO<sub>2</sub>&nbsp;trong trường hợp chỉ số tưới máu thấp: 0,02% - 20%.</li> <li value="5">Thời gian sạc pin khoảng 6 giờ.</li> <li>Giao diện thân thiện với người dùng.</li> <li value="5">Báo động âm thanh và hình ảnh.</li> <li value="5">Đo được SpO<sub>2</sub>&nbsp;trong các trường hợp: bệnh nhân cử động/ di chuyển hoặc nhiễu điện/ quang do môi trường (± 3% SpO<sub>2</sub>).</li> </ol> <p style="margin-left:-3.95pt;"><strong><u>Thông số chung</u></strong>:</p> <p style="margin-left:-3.95pt;"><strong><u>Màn hình hiển thị</u></strong>:</p> <ol style="list-style-type:lower-roman;"> <li value="5">Màn hình màu TFT LCD 6inch.</li> <li value="5">Kích thước: 4,3 inch (480 x 272 chấm); 2,4 inch (240 x 320 chấm)</li> <li value="5">Có 3 chế độ hiển thị.</li> <li value="5">Độ sáng: 1~5.</li> </ol> <p style="margin-left:-3.95pt;"><strong><u>Thông số</u></strong>:</p> <ol style="list-style-type:lower-roman;"> <li value="5">Thông số hiển thị: ECG, Rate, SpO<sub>2, </sub>huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, huyết áp trung bình, nhiệt độ.</li> </ol> <p style="margin-left:-3.95pt;"><strong><u>Dấu vết</u></strong>:</p> <ol style="list-style-type:lower-roman;"> <li value="5">02 dạng sóng (ECG; SpO2) hoặc 01 dạng sóng</li> <li value="5">Tốc độ quét: 6.25; 12; 25mm/giây (cho sóng ECG); 6.25 25mm/giây (cho sóng SpO2)</li> </ol> | [5 empty] | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiết bị Y tế Thiên Việt | 2020-11-04 | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiết bị Y tế Thiên Việt | 2020-11-11
1110 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy sấy đồ vải | Máy sấy đồ vải | MÁY SÂY CÔNG NGHIỆP | ES 55 | IMESA S.p.A | Italy | IMESA S.p.A | Italy |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 770000000 | t | Bộ | true | 2021-06-05 | 2022-06-05 | <p><strong>I. Thông tin chung</strong></p><p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE</p> | <p><strong>II. Cấu hình</strong></p><p>Máy chính kèm phụ kiện&nbsp;: 01 bộ</p><p>Tài liệu HDSD&nbsp;: 01 bộ</p> |  | <p><strong>III. Đặc tính kỹ thuật</strong></p><p>-Máy sấy công nghiệp Imesa là giải pháp lý tưởng đáp ứng mọi yêu cầu giặt là tại các khách sạn, bệnh viện, các nhà máy dệt may,…với những tính năng tuyệt vời</p><p>- Thiết kế thanh lịch, ít ồn, an toàn, chất lượng cao</p><p>- Lồng sấy chất liệu thép không rỉ Inox AISI 304</p><p>- Mặt ngoài được sơn epoxi&nbsp;</p><p>-Màn hình cảm ứng với các chướng trình không hạn chế</p><p>- Kiểm soát độ ẩm dư</p><p>- Bộ lọc rộng dễ làm sạch</p><p>- Chức năng tự động làm mát</p><p>- Bộ điều khiển vi xử lý IM10</p><p>- Chức năng DSC: Điều khiển tốc độ lồng sấy;&nbsp;</p><p>- Chương trình ủi không giới hạn, 10 chương trình cài đặt sẵn</p><p><span style="color: rgb(85, 85, 85);">&nbsp;</span></p><p><strong>III. Thông số kỹ thuật</strong></p><p>-Công suất : 55 kg</p><p>- Sấy đảo chiều: Có</p><p>- Đường kính lồng sấy: 1202 mm</p><p>- Độ sâu lồng sấy: 960 mm</p><p>-&nbsp;Đường kính cửa: 890 mm</p><p>- Tốc độ tiêu chuẩn: 25rpm</p><p>- Độ ồn: 74 dB(A)</p><p>- Lưu lượng khí: 1980 m<sup>3 </sup>/h</p><p>- Áp lực ngược chiểu tối đa: 10mt</p><p>- Trọng lượng: 813 kg</p><p>- Công suất gia nhiệt: 58.5 kW</p><p>- Nguồn điện: 3ph380V-480V (+N) / 3ph220V-240V / 1ph230V</p><p>50/60Hz</p><p>- Bộ điều khiển vi xử lý IM10</p><p>- Chức năng DSC: Điều khiển tốc độ lồng sấy;&nbsp;</p><p>- Làm nóng bằng điện</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-06-05 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-06-05
1111 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi ngoại tiêu hóa | Tekno Cam 3100 HD | Tekno-medical Optik-Chirurgie GmbH | Đức,Italy | Tekno-medical Optik-Chirurgie GmbH | Đức | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG |  | Nhóm 3 |  |  | 3200000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-17 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị mới 100%, sử dụng trong phẫu thuật nội soi ngoại tiêu hóa.</p> | <ol><li>FULL-HD ENDOSCOPY CAMERA, 3-MOS, TEKNO CAM 3100HD (1pcs)</li><li>HD-OBJECTIVE, C-MOUNT, F=25MM FOR CAMERAS, SOAKABLE&nbsp;(1pcs)</li><li>LED-LIGHT SOURCE (1pcs)</li><li>LED HIGH-DENSITY FIBEROPTIC CABLE (1pcs)</li><li>INSUFFLATOR TEKNO, GAS FLOW (1pcs)</li><li>MULTI PUMP, SUCTION AND IRRIGATION PUMP (1pcs)</li><li>HF-UNIT, 400 WATT include accessories (foot control, neutral plate..) (1pcs)</li><li>Display monitor for endoscopy (1pcs)</li><li>Laparoscopy instruments set (1 Set)</li><li>Trolley cart for Endoscopy - Made in Vietnam (1pcs)</li></ol> |  | <ul><li><strong>Bộ xử lý hình ảnh nội soi Full HD</strong></li><li>Ống kính cho đầu camera có thể ngâm nước.</li><li>Sử dụng nguồn sáng LED.</li><li>Máy bơm khí CO2 thiết kế phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật, hiển thị trực quan.</li><li>Hệ thống có trang bị máy bơm tưới và hút dịch.</li><li>Hệ thống trang bị dao mổ điện cao tần có đầy đủ các chế độ đơn cực, lưỡng cực.</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2021-05-17 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2021-05-18
1112 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống lọc nước RO | Máy (R.O) sản xuất nước tinh khiết cấp cho máy xét nghiệm sinh hóa | NAS/WTM-RO-XN50 | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh | Việt Nam | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 200000000 | t | Bộ | true | 2021-04-01 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;<strong>Công suất: </strong>50<strong> </strong>lít/giờ</p><p>-&nbsp;<strong>Năm sản xuất: </strong>năm 2021</p><p>-&nbsp;Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p><p>-&nbsp;Chứng chỉ quản lý chất lượng thiết bị Y Tế ISO 13485:2016</p><p>- Phân loại trang thiết bị y tế : loại A</p><p>-&nbsp;Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50 Hz</p><p>-&nbsp;Môi trường hoạt động:</p><p>+&nbsp;Nhiệt độ: 5 - 40ºC</p><p class="ql-align-justify">+ Độ ẩm : 40 - 90%.</p> | <p><strong>Cấu hình máy:</strong></p><p><span style="color: black;">I.&nbsp;&nbsp;</span>Bộ tiền xử lý:</p><p>1.&nbsp;Bình lọc làm mềm nước</p><p>2.&nbsp;Bộ lọc cơ học 5micron</p><p>3.&nbsp;Bộ lọc than hoạt tính</p><p>4.&nbsp;Bộ lọc tinh 1micron</p><p><span style="color: black;">II.&nbsp;</span>Bơm cao áp R.O</p><p><span style="color: black;">III. </span>Bộ lọc thẩm thấu ngược R.O</p><p>IV. Bình tích áp</p><p>V. Khung inox</p> | <p><strong>Cấu hình máy:</strong></p><p><span style="color: black;">I.&nbsp;&nbsp;</span>Bộ tiền xử lý:</p><p>1.&nbsp;Bình lọc than hoạt tính</p><p>2.&nbsp;Bình lọc làm mềm nước</p><p>3.&nbsp;Bộ lọc cơ học 5micron</p><p>4.&nbsp;Bộ lọc than hoạt tính</p><p>5.&nbsp;Bộ lọc tinh 1micron</p><p><span style="color: black;">II.&nbsp;</span>Bơm cao áp R.O</p><p><span style="color: black;">III. </span>Bộ lọc thẩm thấu ngược R.O</p><p>IV. Bình tích áp</p><p class="ql-align-justify">V. Khung inox</p> | <p><strong>I. Bộ tiền xử lý:</strong></p><p>1. Bình lọc làm mềm nước: <em>(water softener)</em></p><p>-&nbsp;Chức năng: trao đổi ion, khử Ca2+, Mg2+<em>(làm mềm nước).</em></p><p>-&nbsp;Công suất xử lý trung bình: 200lít/h.</p><p>-&nbsp;Kích cỡ cột lọc: Ø8 x 17 inches.</p><p>-&nbsp;Chế độ vận hành: thủ công.</p><p>- Chế độ súc rửa, hoàn nguyên hạt lọc: thủ công.</p><p class="ql-align-justify">2. Bộ lọc cơ học 5micron</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng: lọc tạp chất cơ học.</p><p class="ql-align-justify">3. Bộ lọc than hoạt tính</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng:&nbsp;khử mùi, khử Clo, và những chất hoá học khác.</p><p class="ql-align-justify">4. Bộ lọc tinh 1micron</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng: lọc cặn trước màng r.o</p><p><strong>II. BƠM CAO ÁP R.O</strong></p><p>-&nbsp;Chức năng: cấp nước cho bộ lọc R.O.</p><p>-&nbsp;Lưu lượng max: 100 lít/h.</p><p>-&nbsp;Chế độ vận hành: tự động.</p><p>- Điện thế sử dụng: 24VDC – 50Hz.</p><p><strong>III. BỘ LỌC THẨM THẤU NGƯỢC (R.O)</strong></p><p>-&nbsp;Chức năng: loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ, vi khuẩn, virus, nội độc tố, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại.</p><p>-&nbsp;Công suất xử lý trung bình: 50 lít/h.</p><p>-&nbsp;Chế độ vận hành: tự động.</p><p>- Điện thế sử dụng: 220V– 50Hz.</p><p><strong>IV. BÌNH TÍCH ÁP</strong></p><p>- Chức năng: chứa nước R.O và tích áp dung tích 41 lít</p><p><strong>V. KHUNG INOX</strong></p><p class="ql-align-justify">- Khung lắp đặt thiết bị bằng inox 304</p> | <p>Bảo hành toàn bộ thiết bị 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-24 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-03-30
1113 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Đèn soi bóng đồng tử 1302-P-1014 | 1302-P-1014 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 30000000 | t | Bộ | false | 2021-06-17 | 2022-09-30 | <p> Đèn soi bóng đồng tử 1302-P-1014 (Loại 3.6V, Bóng LED, đã bao gồm sạc pin)</p><p> LED Professional Streak Retinoscope c/w 3.6V Lithium Battery (requires charger)</p> | <p> Đèn soi bóng đồng tử 1302-P-1014 (Loại 3.6V, Bóng LED, đã bao gồm sạc pin)</p><p> LED Professional Streak Retinoscope c/w 3.6V Lithium Battery (requires charger)</p> |  | <p> Đèn soi bóng đồng tử 1302-P-1014 (Loại 3.6V, Bóng LED, đã bao gồm sạc pin)</p><p> LED Professional Streak Retinoscope c/w 3.6V Lithium Battery (requires charger)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
1114 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở Bi-PAP, CPAP | Máy giúp thở | DV55D | DeVilbiss Healthcare LLC | Mỹ | DeVilbiss Healthcare LLC | Mỹ | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Tuệ Minh | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 88000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-25 | 2021-07-02 | <ul><li>Model: DV55D</li><li>Hãng sản xuất: Devilbiss Healthcare, LLC</li><li>Xuất xứ: Mỹ</li><li>Năm sản xuất: 2020 trở về sau</li><li>Chất lượng máy: Mới 100%</li><li>Đạt tiêu chuẩn ISO, CE</li></ul> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính : 01 máy </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phận làm ẩm :01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt nạ thở: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống thở : 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi&nbsp;đựng máy : 01 cái </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng&nbsp;Việt : 01 bộ</span></p> |  | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn: 26 dBA</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải áp lực: Từ 3 tới 25 cmH2O</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phương thức vận hành: CPAP (Phương pháp hỗ trợ thở áp lực dương liên tục 1 chiều) , Bilevel S (Phương pháp hỗ trợ thở áp lực dương 2 chiều: cả thì hít vào và thì thở ra)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cung cấp: 1 pha, 220V, 50 Hz</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài dây điện nguồn AC: 1,4 m</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các kích thước máy xấp xỉ (Cao x Rộng x Sâu): 10,7 x 16,5 x 17,5 cm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động bật/tắt: Có</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đồng hồ đo giờ: Có</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài ống dẫn: 1,8 m</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Buồng làm ẩm: Bảo vệ chống tràn</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm thép không rỉ chống ăn mòn, vách ngăn độc đáo để làm tăng sự trao đổi không khí với nước cho độ ẩm tối ưu</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích 400ml cho 8 giờ sử dụng tại mức cài đặt cao nhất</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Tuệ Minh | 2021-02-25 | Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Tuệ Minh | 2021-07-02
1115 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Đèn soi bóng đồng tử 1302-P-1011 | 1302-P-1011 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 28000000 | t | Bộ | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p> Đèn soi bóng đồng tử&nbsp;1302-P-1011 (Loại 3.6V, Bóng Halogen, đã bao gồm sạc pin)</p><p> Professional Streak Retinoscope c/w 3.6V Lithium Battery (requires charger)</p> | <p> Đèn soi bóng đồng tử&nbsp;1302-P-1011 (Loại 3.6V, Bóng Halogen, đã bao gồm sạc pin)</p><p> Professional Streak Retinoscope c/w 3.6V Lithium Battery (requires charger)</p> |  | <p> Đèn soi bóng đồng tử&nbsp;1302-P-1011 (Loại 3.6V, Bóng Halogen, đã bao gồm sạc pin)</p><p> Professional Streak Retinoscope c/w 3.6V Lithium Battery (requires charger)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
1116 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu động học | Galileo | Tic Medizintechnik GmbH & Co. KG | Đức | Tic Medizintechnik GmbH & Co. KG | Đức | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TRÍ | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2100000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-17 | 2021-11-30 | <p>Máy đo niệu động học Galileo® là một trạm đo tiết niệu</p><p>đơn vị chẩn đoán để xác định các thông số sinh lý cụ thể trong</p><p>đường tiết niệu dưới ở nam và nữ. Sử dụng điển hình là</p><p>kiểm tra các rối loạn trong sơ tán bàng quang và các khác</p><p>các hình thức không kiểm soát.</p> |  |  | <p>&nbsp;</p> <p>Voltage supply / frequency 230 V AC / 50 Hz</p> <p>115 V AC / 60 Hz (optional)</p> <p>Power consumption 150 W maximum 300 W</p> <p>Weight 63.5 kg (without printer)</p> <p>Dimensions (H x W x D) 157 cm x 65 cm x 66 cm</p> <p>With transducer box, puller</p> <p>and puller arm (H x W x D)</p> <p>Minimum</p> <p>157 cm x 76 cm x 70 cm</p> <p>MPG protection class IIa</p> <p>IP protection class IP 20</p> <p>Operating temperature 15°C to 35°C</p> <p>Humidity (no condensation) 15% to 85%</p> <p>Storage conditions: 0 to 40</p> <p>Humidity (no condensation) 5% to 95%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TRÍ | 2020-11-17 | CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TRÍ | 2021-04-12
1117 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung tập đi có đai nâng đỡ - lớn | PN43.3 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 3500000 | t | Cái | true | 2021-05-07 | 2022-12-31 | <p>Khung tập đi có đai nâng đỡ - lớn</p> | <p>Khung tập đi có đai nâng đỡ - lớn</p><p>- Khung sắt sơn tĩnh điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KTPB (DxR): 87x75cm, cao từ 75 đến 90cm&nbsp;(+/- sai số 5%)</p><p>- Vòng bụng:20x34cm ; Dây đai: 52x25 cm&nbsp;&nbsp;</p><p>- Có đai giữ nâng đỡ thân mình , có vòng ôm ngực để trẻ tựa vào và để 2 tay trên mặt bàn giúp trẻ có thể chơi và tập đi vững vàng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Có 4 bánh xe, 2 bánh xe có khóa chống lùi, 2 bánh xe nhỏ không khóa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> |  | <p>- Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện, mặt bàn ván ép chống ẩm, các đai nẹp bằng vải và simily.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Kích thước phù bì (DxR): 87x75cm</p><p>- Chiều cao nâng hạ từ 75cm đến 90cm&nbsp;(+/- sai số 5%); </p><p>- Vòng bụng: 20x34cm; </p><p>- Dây đai: 52x25 cm&nbsp;&nbsp;</p><p>- Có 4 bánh xe, 2 bánh xe lớn có khóa chống lùi, 2 bánh xe nhỏ không khóa, xoay 360 độ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Đai giữ nâng đở thân mình, có vòng ôm ngực để trẻ tựa vào và để 2 tay trên mặt bàn giúp trẻ có thể chơi và tập đi vững vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-07 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-07
1118 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | MÁY MÁY HẤP TIỆT TRÙNG 320 Lít TỰ ĐỘNG 1 CỬA | Azteca A-666 | Celitron Medical Technologies Kft | Hungary | Celitron Medical Technologies Kft | Hungary |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên |  | Nhóm 3 |  |  | 2300000000 | t | Cái | true | 2021-05-26 | 2021-08-31 | <p class="ql-align-center"><strong style="color: black;">MÁY HẤP TIỆT TRÙNG 320 Lít TỰ ĐỘNG 1 CỬA&nbsp;</strong></p><p><br></p><p><strong style="color: black;"><em>Model:</em> Azteca A-666</strong></p><p><strong style="color: black;"><em>Hãng sản xuất:</em> CELITRON </strong></p><p><strong style="color: black;"><em>Nước sản xuất:</em> HUNGARY (EU)</strong></p><p><strong style="color: black;"><em>Tiêu chuẩn:</em> </strong>CE, 13485,17665-1:2006, EN ISO 14971.</p><p><br></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(38, 38, 38);">Dễ sử dụng </strong><span style="color: rgb(38, 38, 38);">– Vận hành với thao tác 1 lần chạm.</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(38, 38, 38);">Thế tích lớn </strong><span style="color: rgb(38, 38, 38);">– Từ 110 lít trở lên (Đến 12 STUs).</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(38, 38, 38);">Nhiều lựa chọn </strong><span style="color: rgb(38, 38, 38);">– Với nhiều phụ kiện và các tùy chọn.</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(38, 38, 38);">Nhanh và tiết kiệm </strong><span style="color: rgb(38, 38, 38);">– Chu trình tiệt trùng từ 21 phút với hệ thống tiết kiệm cấp nước và tiết kiệm điện năng.</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(38, 38, 38);">Giải pháp tối ưu </strong><span style="color: rgb(38, 38, 38);">– Gải pháp tối ưu cho hệ thống CSSD của bệnh viện,&nbsp;với&nbsp;những&nbsp;áp&nbsp;dụng&nbsp;công nghệ mới trong ngành dược phẩm, công nghệ sinh học.</span></p> | <p>Cấu hình cung cấp:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lồng hấp: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rổ đựng dụng cụ: 4 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy lọc RO: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vách inox: 1 bộ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy nén khí: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ làm mềm nước: 1 bộ</p> | [7 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2021-05-26 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2021-05-27
1119 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | Xquang cao tần Xvision 525 | Xvision 525 | Xcovery Co., Ltd. | Hàn Quốc | Xcovery Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công Ty TNHH Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Ánh Linh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 615000000 | t | Hệ thống | false | 2020-10-26 | 2021-04-26 | <p data-mce-style="text-align: justify;">Sản phẩm của chúng tôi có thể đáp ứng mọi kỳ vọng của khách hàng.<br /> • Hệ thống chuyển động mượt, chính xác<br /> • Hệ thống máy phát tia biến tần cao<br /> • Chức năng chụp đa dạng<br /> • Thiết kế đơn giản, dễ thao tác&nbsp;cho người sử dụng&nbsp;</p> <p>Nâng cấp lên số hóa thuận tiện</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Ánh Linh | 2020-10-26 | Công Ty TNHH Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Ánh Linh | 2020-11-11
1120 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống lọc nước RO | Máy (R.O) sản xuất nước tinh khiết cấp cho máy xét nghiệm sinh hóa | NAS/WTM-RO-XN15 | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh | Việt Nam | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 150000000 | t | Bộ | true | 2021-04-01 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;<strong>Công suất: </strong>15<strong> </strong>lít/giờ</p><p>-&nbsp;<strong>Năm sản xuất: </strong>năm 2021</p><p>-&nbsp;Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p><p>-&nbsp;Chứng chỉ quản lý chất lượng thiết bị Y Tế ISO 13485:2016</p><p>- Phân loại trang thiết bị y tế : loại A</p><p>-&nbsp;Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50 Hz</p><p>-&nbsp;Môi trường hoạt động:</p><p>+&nbsp;Nhiệt độ: 5 - 40ºC</p><p class="ql-align-justify">+ Độ ẩm : 40 - 90%.</p> | <p><strong>Cấu hình máy:</strong></p><p><span style="color: black;">I.&nbsp;&nbsp;</span>Bộ tiền xử lý:</p><p>1.&nbsp;Bình lọc làm mềm nước</p><p>2.&nbsp;Bộ lọc cơ học 5micron</p><p>3.&nbsp;Bộ lọc than hoạt tính</p><p>4.&nbsp;Bộ lọc tinh 1micron</p><p><span style="color: black;">II.&nbsp;</span>Bơm cao áp R.O</p><p><span style="color: black;">III. </span>Bộ lọc thẩm thấu ngược R.O</p><p>IV. Bình tích áp</p><p>V. Khung inox</p> | <p><strong>Cấu hình máy:</strong></p><p><span style="color: black;">I.&nbsp;&nbsp;</span>Bộ tiền xử lý:</p><p>1.&nbsp;Bình lọc than hoạt tính</p><p>2.&nbsp;Bình lọc làm mềm nước</p><p>3.&nbsp;Bộ lọc cơ học 5micron</p><p>4.&nbsp;Bộ lọc than hoạt tính</p><p>5.&nbsp;Bộ lọc tinh 1micron</p><p><span style="color: black;">II.&nbsp;</span>Bơm cao áp R.O</p><p><span style="color: black;">III. </span>Bộ lọc thẩm thấu ngược R.O</p><p>IV. Bình tích áp</p><p>V. Khung inox</p> | <p><strong>I. Bộ tiền xử lý:</strong></p><p>1. Bình lọc làm mềm nước: <em>(water softener)</em></p><p>-&nbsp;Chức năng: trao đổi ion, khử Ca2+, Mg2+<em>(làm mềm nước).</em></p><p>-&nbsp;Công suất xử lý trung bình: 200lít/h.</p><p>-&nbsp;Kích cỡ cột lọc: Ø8 x 17 inches.</p><p>-&nbsp;Chế độ vận hành: thủ công.</p><p>- Chế độ súc rửa, hoàn nguyên hạt lọc: thủ công.</p><p class="ql-align-justify">2. Bộ lọc cơ học 5micron</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng: lọc tạp chất cơ học.</p><p class="ql-align-justify">3. Bộ lọc than hoạt tính</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng:&nbsp;khử mùi, khử Clo, và những chất hoá học khác.</p><p class="ql-align-justify">4. Bộ lọc tinh 1micron</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng: lọc cặn trước màng r.o</p><p><strong>II. BƠM CAO ÁP R.O</strong></p><p>-&nbsp;Chức năng: cấp nước cho bộ lọc R.O.</p><p>-&nbsp;Lưu lượng max: 50 lít/h.</p><p>-&nbsp;Chế độ vận hành: tự động.</p><p>- Điện thế sử dụng: 24VDC – 50Hz.</p><p><strong>III. BỘ LỌC THẨM THẤU NGƯỢC (R.O)</strong></p><p>-&nbsp;Chức năng: loại thải các tạp chất vô cơ, hữu cơ, vi khuẩn, virus, nội độc tố, các gốc muối khoáng có chứa ion kim loại.</p><p>-&nbsp;Công suất xử lý trung bình: 15 lít/h.</p><p>-&nbsp;Chế độ vận hành: tự động.</p><p>- Điện thế sử dụng: 220V– 50Hz.</p><p><strong>IV. BÌNH TÍCH ÁP</strong></p><p>- Chức năng: chứa nước R.O và tích áp dung tích 41 lít</p><p><strong>V. KHUNG INOX</strong></p><p>- Khung lắp đặt thiết bị bằng inox 304</p> | <p>Bảo hành toàn bộ thiết bị 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-24 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-03-30
1121 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung đi mũi tên tập đi trẻ khuyết tật | PN46 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1360000 | t | Cái | true | 2021-05-07 | 2022-12-31 | <p>Khung đi mũi tên tập đi trẻ khuyết tật</p> | <p>-Khung sắt sơn tỉnh điện ,thanh trượt&nbsp;Inox</p><p>-Trọng lượng: 7 kg</p><p>-KT: 86x75x76cm (+/- sai số 5%);Vòng bụng:19x35;Gù 20x10cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> |  | <p>-Khung sắt sơn tỉnh điện ,thanh trượt&nbsp;Inox</p><p>-Trọng lượng: 7 kg</p><p>-KT: 86x75x76cm (+/- sai số 5%);Vòng bụng:19x35;Gù 20x10cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-07 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-07
1122 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Ghế khám tai mũi họng | MC4000-A | Medstar Co., Ltd. | Hàn Quốc | Medstar Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 190000000 | f | Bộ | true | 2021-04-12 | 2021-06-30 | <p>GHẾ KHÁM TAI MŨI HỌNG</p><p>Model : MC4000-A</p><p>Xuất xứ : Medstar Co. Ltd - Hàn Quốc</p> | <p>Cấu hình tiêu chuẩn gồm:</p><p>- Bộ điều khiển nâng hạ ghế bằng chân&nbsp;&nbsp;- Tựa đầu có lót đệm</p><p>- Tay vịn có lót đệm</p><p>- Phần tựa lưng có lót đệm</p><p>- Đế chân</p> |  | <p>- Hệ thống nâng hạ bằng thủy lực điều khiển bằng motor điện</p><p>- Phần lưng ghế có thể ngả lưng trong khoảng: 85 độ đến 180 độ.</p><p>- Ghế có chức năng xoay tròn 340 độ để chọn vị trí thích hợp</p><p>- Phần đệm gối đầu có thể điều chỉnh - Khung ghế được sản xuất bằng vật liệu không gỉ</p><p>- Mặt ghế bọc nệm loại mặt trơn không nếp gấp dễ vệ sinh ghế</p><p>- Công suất tối đa ≥ 800W</p><p>- Tay vịn: Xoay tay 360 độ</p><p>- Điều chỉnh nâng hạ độ cao khoảng cách 230mm</p><p>- Chiều cao trong khoảng: 540mm đến 1.230mm</p><p>- Đường kính bệ đỡ khoảng: 595mm</p><p>- Tự động về tư thế nghỉ bằng một thao tác</p><p>- Tải trọng tối đa ≥ 120kg</p><p>- Có bộ điều khiển hành trình bằng chân: Điều chỉnh hành trình nâng - hạ - dốc - ngả</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | 2021-04-12 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bảo Minh | 2021-04-12
1123 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ banh bên KENT phẫu thuật, kiểu hạnh nhân, kéo bên (cỡ L) | TKZ-F10328-SDL | Takasago Medical Industry Co., Ltd. | Nhật Bản | Takasago Medical Industry Co., Ltd. | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN |  | Nhóm null |  |  | 124740000 | t | Bộ | true | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p>Bộ banh bên KENT phẫu thuật, kiểu hạnh nhân, kéo bên (cỡ L)</p><p><br></p><p>Mã CODE: TKZ- 10328 -SDL</p><p><br></p><p>Hãng sản xuất: Takasago Medical Industry Co., Ltd</p><p><br></p><p>Sản phẩm được làm bằng thép không rỉ, hạn chế tối đa sự ăn mòn&nbsp;, dùng trong phẫu thuật ghép gan, mật,...</p> | <p>Cấu hình/ thông số kỹ thuật 1 bộ banh bên KENT phẫu thuật, kiểu hạnh nhân, kéo bên (cỡ L)</p><ol><li class="ql-align-justify">TKZ-F10328-BL / Lưỡi banh bên hạnh nhân kết nối với dây xích kiểu D1: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-SF /Chốt giữ lưỡi banh bên hạnh nhân với móc lò xo kiểu SF : 1 chiếc</li></ol> |  | <p>Thông số kỹ thuật 1 bộ banh bên KENT phẫu thuật, kiểu hạnh nhân, kéo bên (cỡ L)</p><ol><li class="ql-align-justify">TKZ-F10328-BL / Lưỡi banh bên hạnh nhân kết nối với dây xích kiểu D1: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-SF /Chốt giữ lưỡi banh bên hạnh nhân với móc lò xo kiểu SF : 1 chiếc</li></ol> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 2021-06-17
1124 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy thận nhân tạo | Máy thận nhân tạo | Ghế chạy thận nhân tạo | D-1000 | TPC Advanced Technology, Inc | Mỹ | TPC Advanced Technology, Inc | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG ĐÔ | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-05 | 2021-12-31 | <p>Ghế chạy thận nhân tạo</p> | <p>- Ghế chính chạy điện với nhiều chức năng</p><p>- Đệm chống khuẩn</p><p>- Gối đỡ đầu</p><p>- Cọc truyền</p><p>- Dây nguồn</p><p>- Thiết bị điều khiển (điều khiển từ xa)</p><p>Kèm các phụ kiện khác</p> | <p>- Đèn Led</p><p>- Giá đỡ</p><p>- Ắc quy dự phòng</p><p>- Máy tính bảng điều khiển</p> | <p>Ghế chạy thận nhân tạo</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG ĐÔ | 2021-06-05 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG ĐÔ | 2021-06-05
1125 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ | Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ | Cardiosave Hybrid | Datascope Corporation | Mỹ | Datascope Corporation | Mỹ | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 3300000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-13 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tối ưu thuật toán để tự động lựa chọn đạo trình và trigger tốt nhất, giúp dễ kiểm soát hơn kể cả với trường hợp phức tạp nhất.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cải thiện nén khí giúp tối ưu tăng trương lực tâm trương.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoạt động êm ái giúp bệnh nhân thoải mái hơn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cải thiện giao diện sử dụng dễ thao tác hơn với màn hình cảm ứng có đèn nền.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhẹ hơn và nhỏ hơn giúp tăng độ cơ động và dễ đặt trên các phương tiện vận chuyển hơn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể nhận diện chuyển đạo và/hoặc electrode đang không được gắn vào bệnh nhân.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy nén hệ thống sử dụng bơm dạng cuộn, giúp máy nhẹ hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Đồng thời, tốc độ bơm có thể tăng hoặc giảm theo nhu cầu.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đĩa an toàn nhỏ, nhẹ, không tốn năng lượng được tích hợp thẳng vào bên trong máy, liên tục hấp thụ hơi nước bằng công nghệ Nafion, sau đó thoát hơi ra bên ngoài.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vị trí đặt máy: có thể lên tới độ cao 3.657m (12.000 feet), máy sẽ tự điều chỉnh áp lực bóng đối xung theo độ cao.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống máy bơm bóng đối xung có kèm theo đầu dò siêu âm doppler 8 Mhz để xác định dòng máu chảy.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian bơm xả bóng nhanh.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động cân chỉnh áp lực cho bóng sợi quang (fiber optics) trong cơ thể bệnh nhân lúc bắt đầu quá trình điều trị và sau mỗi 2 giờ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động điều chỉnh chế độ hoạt động của máy để phù hợp với những thay đổi của bệnh nhân mà không cần sự can thiệp của bác sĩ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin lithium-ion: điện áp 24 VDC, gồm 2 pin, sử dụng khoảng 3 giờ (mỗi pin khoảng 90 phút).</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hai khay pin Lithium ion có thể thay nóng giúp máy có khả năng chạy liên tục.</p><p>- Tích hợp sẵn 1 bình khí Heli.</p> | <ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Máy chính với xe đẩy đồng bộ (có khóa)</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Cáp điện tim 5 chuyển đạo</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Bộ truyền dẫn tín hiệu huyết áp</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Bộ truyền dẫn tín hiệu ra monitor bên ngoài</span></li><li class="ql-align-justify">01 Bộ dò siêu âm Doppler</li><li class="ql-align-justify">01 Đĩa an toàn (tích hợp bên trong máy)</li><li class="ql-align-justify">02 Khối pin sạc cho máy</li><li class="ql-align-justify">01 Cây treo dịch truyền</li></ul> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2021-01-13 | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2021-07-02
1126 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC575R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2853696 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu thuật Mayo-Stille, cong, mũi tù/tù, dài 170mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật Mayo-Stille thẳng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1127 | 3. Thiết bị lọc máu | Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO | Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO | Hệ thống trao đổi Oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO) - Rotaflow & Máy theo dõi hỗ trợ ECMO - ELSA Monitor | Rotaflow + Elsa | Maquet Cardiopulmonary GmbH | Đức | Maquet Cardiopulmonary GmbH | Đức | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | Đức | Nhóm 3 |  |  | 4300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống hỗ trợ trao đổi Oxy qua màng ngoài cơ thể - ECMO, giúp duy trì sự sống, giúp các bác sĩ có thêm thời gian chẩn đoán, điều trị và hỗ trợ bệnh nhân phục hồi. Đi kèm là máy theo dõi hỗ trợ ECMO giúp tối ưu hiệu quả ECMO bằng cách đo tỉ lệ dòng tái tuần hoàn, dự báo khả năng phổi ECMO bị nghẽn.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2020-11-17 | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2021-05-13
1128 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Xe bại não đặt biệt M1 | PN-0106A | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 8400000 | t | Cái | true | 2021-06-05 | 2022-12-31 | <p>Xe bại não đặt biệt M1</p> | <p>- Khung inox ,nệm dày ,êm</p><p>- KT: 100x61x115cm</p><p>*Ghế ngồi đặc biệt dành cho trẻ bại não. Ghế có hệ thống nâng - hạ thành giường nằm , có bộ đai cố định, bàn ăn có thể tháo rời, bốn bánh xe có khóa</p><p>- Nhà SX: Phana</p><p>- Nước SX: VN</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p class="ql-align-justify">Chất liệu: Khung sườn inox, nệm PE bọc simily, mặt bàn ván công nghiệp.</p><p class="ql-align-justify">4 bánh xe có khóa, bàn ăn có thể xếp gọn hoặc tháo rời.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Kích thước phủ bì khi ghế ở tư thế ngồi :</strong></p><p class="ql-align-justify">- Dài : 1000mm&nbsp;x Rộng : 610mm x Cao : 1150mm.</p><p class="ql-align-justify">Chiều cao từ mặt đất đến yên ghế (đã tính nệm) : 570mm.</p><p class="ql-align-justify">Góc lưng ghế so với phương thẳng đứng : 20 - 25 độ.</p><p class="ql-align-justify">Góc chân ghế ở vị trí thấp nhất so với phương thẳng đứng : 10 - 15 độ.</p><p class="ql-align-justify">Bệ gác chân cách mặt đất : 250mm. Mặt bàn cách mặt đất : 760mm.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Kích thước phủ bì khi ghế ở tư thế ngả nằm :</strong> </p><p class="ql-align-justify">- Dài : 1500mm x Rộng : 610mm x Cao : 800mm.</p><p class="ql-align-justify">Góc lưng ghế so với phương thẳng đứng : 70 - 75 độ.</p><p class="ql-align-justify">Góc chân ghế ở vị trí cao nhất so với phương thẳng đứng: xấp xỉ 90 độ.</p><p class="ql-align-justify">Góc mặt ghế so với phương nằm ngang: tối đa 20 - 25 độ.</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-05 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-05
1129 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ banh bên KENT phẫu thuật, kiểu hạnh nhân, kéo bên (cỡ S) | TKZ-F10328-SDS | Takasago Medical Industry Co., Ltd. | Nhật Bản | Takasago Medical Industry Co., Ltd. | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN |  | Nhóm null |  |  | 124740000 | t | Bộ | true | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p>Bộ banh bên KENT phẫu thuật, kiểu hạnh nhân, kéo bên (cỡ S)</p><p><br></p><p>Mã CODE: TKZ- 10328 -SDS</p><p><br></p><p>Hãng sản xuất: Takasago Medical Industry Co., Ltd</p><p><br></p><p>Sản phẩm được làm bằng thép không rỉ, hạn chế tối đa sự ăn mòn&nbsp;, dùng trong phẫu thuật ghép gan, mật,...</p> | <p>Cấu hình/Thông số kỹ thuật 1 bộ banh bên KENT phẫu thuật, kiểu hạnh nhân, kéo bên (cỡ S)</p><ol><li class="ql-align-justify">TKZ-F10328-BS / Lưỡi banh bên hạnh nhân kết nối với dây xích D2: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-SF/Chốt giữ lưỡi banh bên hạnh nhân với móc lò xo kiểu SF : 1 chiếc</li></ol> |  | <p>Cấu hình/Thông số kỹ thuật 1 bộ banh bên KENT phẫu thuật, kiểu hạnh nhân, kéo bên (cỡ S)</p><ol><li class="ql-align-justify">TKZ-F10328-BS / Lưỡi banh bên hạnh nhân kết nối với dây xích D2: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-SF/Chốt giữ lưỡi banh bên hạnh nhân với móc lò xo kiểu SF : 1 chiếc</li></ol><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 2021-06-17
1130 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điện châm | Máy điện châm không dùng kim | CWM-402 | Chungwoo Co. Ltd | Hàn Quốc | Chungwoo Co. Ltd | Hàn Quốc |  | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 202000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-21 | 2021-10-01 | <p>Máy điện châm không dùng kim</p><p><br></p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.</p> | <p>Thân máy chính</p><p>Dây nguồn: 1</p><p>Dây nối: 6</p><p>Điện cực nhọn và cốc hút: 6</p><p>Dây kẹp kim: 6 bộ</p><p>Khay đựng cốc hút: 1</p> | <p>Thân máy chính</p><p>Dây nguồn: 1</p><p>Dây nối: 12</p><p>Điện cực nhọn và cốc hút: 12</p><p>Dây kẹp kim: 12 bộ</p><p>Khay đựng cốc hút: 2</p><p>Xe đẩy: 1</p> | <ul><li>MODEL: CWM402</li><li>TẦN SỐ ĐẦU RA: 1 ~ 1,000HZ ( có thể điều chỉnh )</li><li>THỜI GIAN: 60 phút</li><li>KÊNH ĐIỀU TRỊ: 6 + 6</li><li>ÁP LỰC HÚT: 20cmHg (cố định)</li><li>ĐIỆN ÁP ĐẦU RA TỐI ĐA: 27.5V p-p</li><li>CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ĐẦU RA TỐI ĐA: 11mA</li><li>CÔNG SUẤT TIÊU THỤ: 70W</li><li>KÍCH THƯỚC (mm): 420(W) X170(H) X 330(D)</li><li>TRỌNG L ƯỢNG: 11kgs</li><li>NGUỒN ĐIỆN: AC 220V, 50/60hz</li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-21 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1131 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu tích | BC273W | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 8979539 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích Toennis-Adson Durotip TC, mảnh, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 175mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích Metzenbaum, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1132 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy gây mê | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê kèm thờ cao cấp | APUS X1 | aXcent medical GmbH. | Đức | aXcent medical GmbH. | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT |  | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-12 | 2021-12-31 | <p>Máy gây mê&nbsp;APUS x1</p><p>Nhà sản xuất: aXcent</p><p>Nước sản xuất: Đức</p> | <p>• Màn hình: TFT LCD 8 inch, 800 x 480 pixel<br /> • Cung cấp khí: O2, N2O, AIR<br /> • ACGO: Tiêu chuẩn<br /> • Phần mềm thở: V-CMV, P-CMV, Chế độ chờ, Thủ công/Không, PSV, V-SIMV, P-SIMV<br /> • Vòng đo khí dung: P-V, P-F, F-V, Vòng lặp tham chiếu.<br /> • Phụ tùng xy lanh: tùy chọn (O2, N2O)<br /> • Pin Li-ion: 1 pin, 4800 mAh, hoặc (2 pin, 9600 mAh)<br /> • AGSS: Tùy chọn.<br /> • Dạng sóng: Lên đến 3 dạng sóng, người dùng có thể định cấu hình.<br /> • Các ổ cắm điện phụ trợ: 3<br /> • Bánh xe: Bốn bánh xe (125 mm) với 2 phanh riêng biệt.<br /> • Ngăn kéo: 2<br /> • Đèn: Bao gồm đèn LED.<br /> • Mô-đun giám sát khí: Tùy chọn (CO2, AG)<br /> • Máy sưởi: Tùy chọn.<br /> • Tế bào O2: Tùy chọn.<br /> • Máy bay hơi: Tùy chọn (Sevoflurane, Isoflurane, Enflurane, Halothane)</p> |  | <p>• Cung cấp hệ thống khí gây mê kèm thở cho bệnh nhân.<br /> • Người lớn và nhi khoa áp dụng mạch thở: Nổi bật với áp lực ổn định. Quan sát trực quan của ống thổi và van. Hệ thống thở với ống thổi tăng dần hoặc giảm dần. Vật liệu kim loại và nhựa có thể hấp.<br /> • Hấp thụ CO2 vượt trội: Thiết kế hấp thụ CO2. Thiết kế By-Pass đảm bảo an toàn để làm mới nó trong quá trình hoạt động. Canister phát hiện trực tuyến. Vật liệu PPSU tự động (lên tới 134 ° C)<br /> • Máy thở cao cấp: Khí tươi, tuân thủ và bù rò rỉ. VCV, PCV, PSV, SIMV, ACGO, Chế độ thông gió thủ công. Báo động lắp đặt hệ thống hô hấp không chính xác và can soda.<br /> • Bàn lớn: Được trang bị với đèn LED để cung cấp ánh sáng cho bàn. Đường ray dẫn hướng hai mặt để theo dõi bệnh nhân, hỗ trợ cánh tay và bơm tiêm. Vật liệu thép không gỉ có thể dùng chất khử trùng hóa học.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2021-04-12
1133 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY Y DỤNG CỤ | SMC-N400 | Sowha Inc. | Hàn Quốc | Sowha Inc. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 42000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p><strong>XE ĐẨY Y DỤNG CỤ</strong></p> <p><em>Model: SMC-N400</em></p> <p><em>Hãng sản xuất: SO-WHA</em></p> <p><em>Xuất xứ: Hàn Quốc</em></p> | <p>Tủ chính: 01</p> <p>Hộc đựng thuốc: 01</p> <p>Hộc đựng hồ sơ: 01</p> <p>&nbsp;</p> | <p>Tủ chính: 01</p> <p>Hộc đựng thuốc: 01</p> <p>Hộc đựng hồ sơ: 01</p> <p>Cây truyền dịch: 01</p> <p>Giá đỡ máy sốc tim: 01</p> | <p><strong><u>Features:</u></strong></p> <ul> <li>Material:</li> </ul> <ul> <li>Base &amp; Top plate: ABS molded</li> <li>Body: Aluminium &amp; ABS</li> <li>Drawer: ABS molded</li> <li>Sliding side panel: ABS molded</li> <li>Dust box: PP molded</li> <li>Guard rail: SS Or SUS</li> <li>IV hanger: SUS</li> <li>Container: ABS molded</li> <li>Needle box: PE molded</li> <li>Medication bin: ABS molded</li> <li>Key: Electron system</li> <li>Handle: SS &amp; rubber</li> <li>Monitor shelf: Aluminium</li> </ul> <ul> <li>Caster: 5”</li> <li>Key lock: Lock for all drawers and medication bins</li> </ul> <p><strong><em><u>Specifiation:</u></em></strong></p> <ul> <li>Dimention: 770 ( L) x 570 ( D) x 1,000/1520(H)mm</li> <li>Number of medication binss: <strong>32 ( both sides)</strong></li> <li>Dimention of medication bins: 118(L)x240(D)x88(H)mm</li> <li>Number of drawer: <strong>2</strong></li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-13
1134 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang tổng quát | EVA HF 750 PLUS | EVA HF 750 PLUS | Công Ty Liên Doanh Y Học Việt Hàn | Việt Nam | Công Ty Liên Doanh Y Học Việt Hàn | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN |  | Nhóm 5 |  |  | 790000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-04-22 | <p data-mce-style="text-align: justify;"><br /> • Hệ thống chuyển động hiệu suất cao<br /> • Hệ thống máy phát tia biến tần mạnh mẽ<br /> • Chức năng chụp đa dạng<br /> • Thiết kế đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng&nbsp;</p> <p>Nâng cấp dễ dàng lên hệ thống kỹ thuật số</p> | [8 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2020-10-22 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2020-11-11
1135 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Đèn soi bóng đồng tử 1302-P-1013 | 1302-P-1013 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 19000000 | t | Bộ | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p>Đèn soi bóng đồng tử 1302-P-1013 (Loại 2.8V, Bóng LED, dùng pin tiểu AA)</p><p>LED Professional Streak Retinoscope c/w 2.8V Dry Cell Battery</p> | <p>Đèn soi bóng đồng tử 1302-P-1013 (Loại 2.8V, Bóng LED, dùng pin tiểu AA)</p><p>LED Professional Streak Retinoscope c/w 2.8V Dry Cell Battery</p> |  | <p> Đèn soi bóng đồng tử 1302-P-1013 (Loại 2.8V, Bóng LED, dùng pin tiểu AA)</p><p> LED Professional Streak Retinoscope c/w 2.8V Dry Cell Battery</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
1136 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu tích | BC259W | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 7662934 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC, mảnh, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 145mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích Metzenbaum, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1137 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Top-5530 | Meditop Corp Sdn. Bhd | Malaysia | Top Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Malaysia | Nhóm 4 |  |  | 41400000 | t | Cái | true | 2020-12-28 | 2021-12-28 | <p>Bơm tiêm điện</p><p>Model: Top-5530</p><p>Hãng sản xuất: Top - Nhật Bản</p><p>Nhà máy sản xuất: Meditop - Malaysia</p><p>Xuất xứ: Malaysia</p><p><br></p><p>Dùng trong y tế để hỗ trợ quá trình truyền dịch, thuốc vào trong cơ thể người bệnh</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 Máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 Cái</p><p>-&nbsp;&nbsp; Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 Bộ</p><p>- Tài liệu kỹ thuật: 01 Bộ </p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-12-28 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2021-03-20
1138 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch | DI-4000 | Daiwha Corp., LTD/ Hàn Quốc | Hàn Quốc | Daiwha Corp., LTD/ Hàn Quốc | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 55000000 | f | Hệ thống | true | 2021-01-11 | 2022-01-11 | <p class="ql-align-justify"><strong style="background-color: transparent;">Model: DI-4000</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="background-color: transparent;">Hãng SX: Daiwha Corporation Ltd.,</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="background-color: transparent;">Nước SX: Hàn Quốc</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="background-color: transparent;">Hàng mới 100%</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="background-color: transparent;">Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="background-color: transparent;"><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><ul><li class="ql-align-justify">Tốc độ dòng chảy: 0.1~1200 ml/giờ</li><li class="ql-align-justify">Thể tích truyền dịch: 0.1~9999 ml</li><li class="ql-align-justify">Tốc độ truyền Bolus: 1~1200 ml/giờ</li><li class="ql-align-justify">V.O: 0.1~9 ml/giờ</li><li class="ql-align-justify">Cấp độ tắc nghẽn: 9 cấp độ (60-850 mmHg)</li><li class="ql-align-justify">Pin: hoạt động 6 giờ, sạc 5 giờ</li><li class="ql-align-justify">Khối lượng: 1.8 kg</li></ul><p class="ql-align-justify">* Thông số kỹ thuật chi tiết xem ở tệp đính kèm</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-01-11 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-01-11
1139 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC326R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1352606 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu thuật, loại chuẩn, thẳng, mũi nhọn/tù, dài 165mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1140 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi khớp | Hệ thống máy garo hơi. Máy garo hơi kèm phụ kiện | A.T.S. 2200TS | Zimmer Surgical, Inc | Mỹ | Zimmer Surgical, Inc | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 490000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-22 | 2022-04-22 | <p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng:</span> ISO 13485</p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">Nguồn điện cung cấp: Tương thích với nguồn điện 220V, 50Hz</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">Môi trường hoạt động: </span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C ± ≤ 10%</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tối đa ≥ 75%</span></p><p> <span style="color: black;">Thiết bị sử dụng phù hợp với khí hậu Việt Nam</span></p><p><span style="color: black;"> </span></p> | <p> <strong style="color: black;">CẤU HÌNH</strong></p><p> Máy garo tự động: 01 cái (xuất xứ Mỹ)</p><p> Băng garo chi trên: 01 cái (Xuất xứ Costa Rica)</p><p> Băng Garo chi dưới:&nbsp;01 cái (Xuất xứ Costa Rica)</p><p> </p> |  | <p> <strong style="color: black;">TÍNH NĂNG KỸ THUẬT:</strong></p><p> <strong>Máy garo hơi tự động</strong></p><p class="ql-align-center"><strong style="color: black;">&nbsp;</strong></p><ul><li><span style="color: black;">Có Pin Lithium Ion, giúp máy hoạt động 6 giờ liên tục khi bị mất điện</span></li><li>Màn hình màu hiển thị điều khiển bằng cảm ứng, kích thước 7 inch</li><li><span style="color: black;">Ứng dụng công nghệ Automatic IVRA Cuff Lock Out ( khóa băng cuốn), giúp giảm thiểu rủi ro khi hoạt động.</span></li><li>Advanced Leak Detection - Phát hiện rò rỉ hơi, đây là công nghệ đặt biệt phát hiện khí rò tại băng cuốn dù là nhỏ nhất.</li><li>Pre-Opt Cuff Test. kiểm tra băng cuốn trước mổ, đây là công nghệ cho phép kiểm tra băng cuốn trước phẫu thuật để đảm bảo chức năng phù hợp.</li><li>Áp lực đặt cho băng cuốn từ 50-400 mmHg, mỗi bước tăng 1 mmHg</li><li>Khi áp lực tại băng cuốn gia tăng từ 401 đến 600 mmHg với mỗi bước tăng 1mmHg thì sẽ có dòng thông báo màu vàng hiện lên để cảnh báo yêu cầu xác nhận để vượt qua</li><li>Điều chỉnh áp lực: ± 5mmHg của điểm cài đặt (Trung bình 10 giây trong trường hợp không bị rò rỉ khí).</li></ul><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | 2021-04-22 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | 2021-04-23
1141 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Hệ thống X-quang kỹ thuật số di dộng (kèm tấm nhận ảnh sử dụng chất phát quang loại Gos) | DRX-Revolution Mobile X-Ray System | Carestream Health, Inc. | Mỹ | Carestream Health, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 5200000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-27 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>Hệ thống X-quang kỹ thuật số di động DRX Revolution Mobile X-ray System</strong></p><ul><li>Kèm theo tấm nhận ảnh sử dụng chất phát quang loại Gos</li></ul><p>- Hãng sản xuất: Carestream Health-&nbsp;Mỹ</p><p>- Hãng chủ sở hữu: Carestream Health - Mỹ</p><p>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA Mỹ, FSC Pháp</p><p>- Mới 100%</p> | <p>Cấu hình cơ bản gồm có Máy chính , tấm Gos và phụ kiện đồng bộ đi kèm</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | 2021-05-27 | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | 2021-05-27
1142 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy sốc tim có tạo nhịp | Rescue Life | Progetti S.r.l. | Italy | Progetti S.r.l. | Italy |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 350000000 | t | Cái | true | 2021-04-19 | 2022-12-30 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>-Thiết bị, nhà sản xuất đạt các tiêu chuẩn ISO 13485</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện : 01 bộ, bao gồm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ sốc tự động (AED)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tạo nhịp tim</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điện cực sốc tim dùng nhiều lần người lớn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ cáp điện tim</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc đi kèm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt tích hợp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 1 bộ ( tiếng Anh, tiếng Việt )</p> |  |  | <p> - Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.</p><p> - Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.</p><p> - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.</p><p> - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)</p><p> - Cung cấp CO, CQ</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-19
1143 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung tập đứng thẳng trẻ khuyết tật M1 | PN50M1 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 3400000 | t | Cái | true | 2021-06-05 | 2022-12-31 | <p>Khung tập đứng thẳng trẻ khuyết tật M1</p> | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>- Chất liệu: Khung sắt sơn tỉnh điện.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Kích thước:D66xR60Xc79cm&nbsp;(+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Bàn chân--&gt; nách : 63--&gt; 68 cm</p><p class="ql-align-justify">- 4 bánh xe có khóa.</p><p class="ql-align-justify">Chổ tựa gối có thể tăng giảm theo kích thước trẻ. </p><p class="ql-align-justify">Giúp trẻ phát triển khả năng kiểm soát cổ, thân mình, hông, gối cổ chân. Giúp phát triển hệ thống xương khớp hai chân mạnh hơn. Cũng có thể dùng cho trẻ chậm phát triển, HC Down.</p><p><br></p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>- Chất liệu: Khung sắt sơn tỉnh điện.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Kích thước:D66xR60Xc79cm&nbsp;(+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Bàn chân--&gt; nách : 63--&gt; 68 cm</p><p class="ql-align-justify">- 4 bánh xe có khóa.</p><p class="ql-align-justify">Chổ tựa gối có thể tăng giảm theo kích thước trẻ. </p><p class="ql-align-justify">Giúp trẻ phát triển khả năng kiểm soát cổ, thân mình, hông, gối cổ chân. Giúp phát triển hệ thống xương khớp hai chân mạnh hơn. Cũng có thể dùng cho trẻ chậm phát triển, HC Down.</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-05 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-05
1144 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động G1200 | G1200 | Fujirebio Inc. | Nhật Bản | Fujirebio Inc. | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Vietmed HCM | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 2400000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2021-12-31 | <p>Thông số chính máy G1200</p><p>- Phương pháp phân tích: CLEIA (Miễn dịch Enzyme Hóa phát quang)</p><p>- Loại truy cập dữ liệu: Truy cập ngẫu nhiên</p><p>- Số xét nghiệm có thể phân tích đồng thời: Tối đa 24 xét nghiệm/mẫu</p><p>- Công suất: 120 xét nghiệm/giờ</p><p>- Thời gian phản ứng: Khoảng 25 phút (thời gian hoàn thành báo cáo: Khoảng 35 phút)</p><p>- Khả năng chứa mẫu: Tối đa 100 mẫu (có thể thêm hoặc thay thế) và Mẫu cấp cứu</p><p>- Khả năng chứa thuốc thử: 504 xét nghiệm trên khay (14 cartridges/hộp)</p><p>- Phương pháp cài đặt mẫu: Hệ thống ID Rack đặt mẫu (5 mẫu trên Rack)</p><p>- Phương pháp lấy mẫu: Phương pháp đầu hút dùng một lần với tính năng cảm biến mực</p><p>chất lỏng và phát hiện cục máu đông</p><p>- Thể tích mẫu: 10 – 140µL/xét nghiệm</p><p>- Tính năng pha loãng mẫu: Tự động pha loãng (10, 100, 200, 1000 lần)</p><p>- Loại đo quang: Đếm photon (Đo ánh sáng trực tiếp của Cartridge phản ứng miễn dịch)</p><p>- Đầu vào: Bảng điều khiển cảm ứng, Bàn phím và Quét mã vạch</p><p>- Đầu ra: Trên màn hình hoặc in ra máy in (tùy chọn)</p><p>- Đầu vào và Đầu ra trực tuyến: RS232C</p><p>&nbsp;</p> | <p><span class="fontstyle0">Cấu hình sản phẩm<br /> &nbsp;Danh sách thiết bị và vật tư theo máy</span><br /> <span class="fontstyle2">- 01 Thân máy chính<br /> - 02 Thùng Dung dịch Rửa miễn dịch (wash) 10L<br /> - 01 Thùng đệm chất thải (kết hợp trong thân máy chính) 5L<br /> - 01 Thùng nước thải<br /> - 01 Ống nước thải<br /> - 01 Chai Dung dịch Rửa máy 500mL<br /> - 05 Rack đầu hút mẫu (để nhận hộp đặt đầu côn hút mẫu)<br /> - 01 Đầu đọc mã vạch cầm tay<br /> - 01 Dây nguồn<br /> - 01 Cáp USB<br /> - 02 Nắp cao su Soda Lime<br /> - 01 Bút cảm ứng (dùng cho màn hình cảm ứng)</span><br /> <span class="fontstyle2">- 01 Dây nguồn (dùng cho màn hình)<br /> - 01 Nắp cho Dung dịch Rửa miễn dịch (Wash solution)<br /> - 01 Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh<br /> - 01 Hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt</span><br style=" font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; " /> &nbsp;</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-10-26 | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2021-06-23
1145 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | GIƯỜNG BỆNH HỒI SỨC ĐA NĂNG (4 ĐỘNG CƠ) | B-880AU | Sigma-Care Development Co., Ltd. | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. | Đài Loan | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 133100000 | t | Cái | true | 2021-04-12 | 2021-12-31 | <p><strong>Model: B-880AU </strong></p><p><strong>Hãng SX: Sigma-Care Development CO.,LTD </strong></p><p><strong>Nước SX: Đài Loan </strong></p><p><strong>Hàng mới 100% </strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, GMP,FDA</strong></p> | <p><strong>Phụ kiện kèm theo của 1 giường gồm:</strong> </p><p> - 01 Bộ điều khiển tay </p><p> - 01 Cây truyền dịch </p><p> - 01 Bộ Nệm cao cấp: </p><p> + Tấm phủ nệm cao cấp (MC-1000): </p><p> Kích thước: L1920 x W870 x H120 mm&nbsp;</p><p> Vật liệu: vải không dệt và dệt </p><p> - Chống nấm mốc và kháng khuẩn </p><p> - Chống thấm nước/ chịu được áp suất thủy tĩnh đến 10000mm&nbsp;</p><p> - Khả năng thoát ẩm cao: hơn 4500 (g/m2 x 24h) </p><p> - Chậm bắt lửa: đạt tiêu chuẩn CNS Grade I </p><p> + Nệm cao cấp (MF-100): </p><p> Nệm đặc dày&nbsp;</p><p> Bề mặt thiết kế chống loét khi nằm lâu</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-12
1146 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ | MÁY SẤY DỤNG CỤ Y TẾ 180 LÍT ( Tủ sấy nhiệt độ thấp-khử khuẩn Ozone-UVc chuyên dùng cho dụng cụ y tế) | AMD-180 | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E | Việt Nam | ["2021"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 390000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-25 | 2021-10-25 | <p><strong><u>Cấu hình&nbsp;kỹ thuật:</u></strong></p><ol><li>&nbsp;<strong><u>Kích thước tương đối </u></strong>:</li></ol><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160cm x 80cm x 60cm&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;( Cao x ngang x sâu )</p><ol><li><strong><u>Thể tích buồng sấy:</u></strong>&nbsp;&nbsp;<strong>180 lít </strong></li></ol><p><em>-Buồng sấy có bộ cấp nhiệt để sấy dây máy thở với bộ lọc HEPA và quạt cấp gió riêng cho buồng sấy.</em></p><ul><li class="ql-indent-1"><strong><u>Vật liệu:</u></strong>Khung máy :&nbsp;Inox cao cấp (304)</li><li class="ql-indent-1">Vỏ máy :&nbsp;Nhôm sơn tĩnh điện .</li></ul><ol><li><strong><u>Đối tượng phục vụ:</u></strong></li></ol><ul><li>Tất cả các loại ,bộ dụng cụ y tế không chịu nhiệt,…</li><li>Tất cả dụng cụ pha chế thuốc không chịu nhiệt ( chai lọ , caosu , …)</li></ul><ol><li><strong><u>Khả năng sấy khô ống ,dây máy thở :</u></strong>&nbsp;</li></ol><p><strong>+ 25 - 30 ống dây máy thở /mẻ</strong></p><ol><li><strong><u>Nhiệt độ sấy tối đa:</u></strong>&nbsp;&nbsp;70ᵒC (max)</li></ol><p><strong>-</strong>Khả năng điều chỉnh nhiệt độ sấy thấp hơn để bảo vệ dụng cụ không chịu nhiệt.</p><ul><li>Nhiệt độ có thể điều chỉnh để phù hợp với việc sấy các loại dụng cụ khác nhau, có thể điều chỉnh nhiệt độ từ&nbsp;60°C đến 70°C (khử khuẩn Pasteur).</li></ul> | <ol><li><strong><u>Thời gian sấy/ 1 chu trình tự động:</u></strong></li></ol><p><strong>&nbsp;+ Khả năng cài đặt thời gian theo yêu cầu của người sử dụng&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>5 phút ÷ 24 giờ </em></strong><em>.</em></p><p><strong><em>+Thời gian sấy khô siêu nhanh /chu trình tự động : 26 phút /mẻ.</em></strong></p><ol><li><strong><u>Các chức năng tự động hóa:</u></strong></li></ol><p><strong><em>+ Tự động lọc vi bụi HEPA với hiệu suất lọc 99,97% cho hạt bụi kích thước nhỏ ≥ 0,3µm.</em></strong></p><p><strong><em>+ Tự động khử khuẩn UVc buồng sấy trong suốt thời gian sấy ( cửa buồng sấy khóa tự động ).</em></strong></p><p><strong><em>+ Tự động phun khí ozone để khử khuẩn dụng cụ vào giữa chu trình sấy (option).</em></strong></p><p><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Tự động kiểm soát, đo lường và hiển thị nhiệt độ và độ ẩm buồng sấy trên màn hình kỹ thuật số.</em></strong></p><p><strong><em>+ Cửa buồng sấy đóng mở tự động , khóa trong suốt chut trình sấy-khử khuẩn (ozone-UVc) ,bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân viên y tế .</em></strong></p><ul><li><strong><em>Tự động lọc bụi và khử khuẩn không khí vào buồng sấy bằng tia UVc ,hiển thị thông số khử khuẩn UVc trên màn hình kỹ thuật số (Digital UVc Meter).</em></strong></li></ul><p><strong><em>&nbsp;+ Cắt nhiệt tự động , tiết kiệm năng lượng.</em></strong></p> | <p>-khử khuẩn Ozone</p><p>-khử khuẩn UVc&nbsp;</p><p>-khử khuẩn Ozone và UVc đa kết hợp.</p><p>-cửa buồng sấy đóng mở tự động ,bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế vận hành .</p> | <p><strong>TỦ SẤY NHIỆT ĐỘ THẤP –KHỬ KHUẨN OZONE-UVc</strong></p><p><strong> ,CHUYÊN DÙNG CHO DỤNG CỤ Y TẾ KHÔNG CHỊU NHIỆT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><em>(MÁY SẤY DỤNG CỤ Y TẾ) </em></p><p><strong>&nbsp;(AutoMedDryer)</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Model: AMD- 180</strong></p><p><strong>Nhãn hiệu: HMED</strong></p><p><strong>Xuất xứ : PETECH-VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p><strong>Máy mới 100% ,<em>Năm sx : 2020</em></strong></p><p><strong>Điện thế sử dụng : 220VAC/50Hz/ 1pha</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn :</strong></p><p><strong>ISO-9001:2015</strong></p><p><strong>ISO 13485:2016</strong></p><p><strong>GPLH BYT : 22/2019/BYT-TB-CT</strong></p><p>&nbsp;</p><p>*<strong><u>PHỤ KIỆN KÈM THEO</u> :</strong></p><p>-Khay đựng dụng cụ : 05 khay</p><p>&nbsp;</p><p><strong>* <u>CHỨNG TỪ KÈM THEO:</u></strong></p><p><strong><em>+ Chứng nhận ISO 9001:2015</em></strong></p><p><strong><em>+ Chứng nhận ISO 13485:2016 </em></strong></p><p><strong><em>+ Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế </em></strong></p><p><strong><em>, số : 22/2019/BYT-TB-CT.</em></strong></p><p><em>+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa của nhà sx (CO)</em></p><p><em>+Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sx (CQ)</em></p><p><em>+ Bản công bố tiêu chuẩn</em> <em>nhà sản xuất (DOS)</em></p><p><em>+Chứng nhận kiểm định xuất xưởng của nhà sản xuất (RFF)</em></p><p><em>+ Bằng khen của Chủ tịch-UBND TP.Hồ Chí Minh</em></p><p><em>+ Bằng khen của Bộ trưởng-Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam</em></p><p><em>+Chứng nhận “Thành Tựu Sáng Tạo Khoa Học- Công&nbsp;Nghệ Việt Nam “ (VIFOTEC)</em></p><p><em>+ Bộ hồ sơ gốc kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng.</em></p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-10-25 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-07-09
1147 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy khoan đa năng | Hệ thống máy khoan cưa xương chấn thương dùng pin | Hall Titan | Conmed Corporation | Mỹ | Conmed Corporation | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-22 | 2022-04-22 | <p>Được thiết kế cho cắt xương, doa, khoan, bắt vít, cưa, găm đinh trong các loại phẫu thuật chấn thương chỉnh hình xương lơn, xương nhỏ, Tái tạo dây chằng chéo trước, phẫu thuật xương chi trên, chi dưới</p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Có chứng chỉ ISO 13485 </span></li><li><span style="color: black;">Thiết bị sử dụng phù hợp với khí hậu Việt Nam</span></li></ul> | <p><strong style="color: black;">CẤU HÌNH</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">1.Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn</strong><span style="color: black;"> : 1 cái </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Trong đó bao gồm:</span></p><ul><li class="ql-align-justify">Tay khoan xương đa năng loại 2 cò : 01 cái (xuất xứ Mỹ)</li><li class="ql-align-justify">Bộ sạc Pin: 01 cái (xuất xứ Mexico)</li><li class="ql-align-justify">Pin sạc Lithium có thể tiệt trùng: 01 cái (xuất xứ Mỹ)</li><li class="ql-align-justify">Khớp gắn mũi khoan, độ mở đến 6,35mm: 01 cái (xuất xứ Mỹ)</li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Khớp gắn cưa lắc: 01 cái </span>(xuất xứ Mỹ)</li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Hộp hấp tiệt trùng: 01 cái </span>(xuất xứ Mỹ)</li></ul><p class="ql-align-justify"><strong>2.Vật tư tiêu hao</strong></p><ul><li class="ql-align-justify">Mũi đinh kitner đk 2.4: 01 cái</li><li class="ql-align-justify">Lưỡi cưa xương kích thước 19.5 x 41 x 0.4mm: 01 cái</li><li class="ql-align-justify">Lưỡi cưa xương kích thước 14 x 41 x 0.4mm: 01 cái</li><li>Mũi khoan xương đường kính 2.5mm: 01 cái</li><li>Mũi khoan xương đường kính 3.2mm: 01 cái</li><li>Mũi khoan xương đường kính 3.5mm: 01 cái</li><li>Mũi khoan xương đường kính 4.0mm: 01 cái</li></ul><p class="ql-align-justify"> </p> |  | <p><strong style="color: black;">TÍNH NĂNG KỸ THUẬT:</strong></p><p><strong>Tay khoan xương đa năng </strong></p><ul><li>Được thiết kế cho cắt xương, doa, khoan, bắt vít, cưa, găm đinh trong các loại phẫu thuật chấn thương chỉnh hình xương lơn, xương nhỏ, Tái tạo dây chằng chéo trước, phẫu thuật xương chi trên, chi dưới</li><li class="ql-align-justify">Tay khoan chấp nhận nhiều loại pin khác nhau: Pin tiêu chuẩn 13,2 Volt, Pin Lớn 12 Volt, Pin tiêu chuẩn nhỏ 12Volt, Pin lớn tiêu chuẩn 9,6 Vol, Pin nhỏ 12 volt, Pin cho Chấn thương 12 Volt.</li><li class="ql-align-justify">Có công tắc gạt để điều khiển hoạt động cho chế độ bắt vít, chế độ ta-rô hoặc vị trí an toàn.</li></ul><p class="ql-align-justify"><strong>Bộ sạc pin</strong></p><p class="ql-align-justify"> <strong>- </strong>Màn hình OLED hiển thị nhiều thông tin: tiến độ sạc và trạng thái Pin để biết pin sắp được sạc đầy.</p><p class="ql-align-justify"> -Thời gian sạc nhanh. Chỉ cần 30 phút để sạc đầy pin mà không cần xả trước, nhanh chóng đưa pin vào sử dụng.</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;Điện áp sử dụng: </p><p class="ql-align-justify">+ Điện áp đầu vào: 100 ~ 240VAC</p><p class="ql-align-justify">+ Tần số: 50/60 Hz</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | 2021-04-22 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | 2021-04-23
1148 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Esthetic Angled Titanium Abutment 15 degree 2mm shoulder | EATA-15-2 | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 3915000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 15&nbsp;(2 mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 15&nbsp;(2 mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 15&nbsp;(2 mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
1149 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | THIẾT BỊ LASER ĐIỀU TRỊ | LUMIX®PLUS | Fisioline S.R.L | Italy | Fisioline S.R.L | Italy | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | Italy | Nhóm 3 |  |  | 732000000 | t | Cái | true | 2021-03-23 | 2022-03-23 | <p>10W 900W 910nm&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064nm&nbsp;650nm&nbsp;</p> | <p> 10W 900W 910nm&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1064nm&nbsp; 650nm&nbsp;</p> | <p> 10W 900W 910nm&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1064nm&nbsp; 650nm&nbsp;</p> | <p> 10W 900W 910nm&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1064nm&nbsp; 650nm&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-24 | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-29
1150 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động G600II | G600II | Fujirebio Inc. | Nhật Bản | Fujirebio Inc. | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Vietmed HCM | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 1390000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm miễn dịch tự động G600II</p><p>- Phương pháp phân tích: CLEIA (Miễn dịch Enzyme Hóa phát quang)</p><p>- Số xét nghiệm có thể phân tích đồng thời: Tối đa 8 xét nghiệm/mẫu</p><p>- Công suất: 60 test/giờ</p><p>- Khả năng chứa mẫu: 36 mẫu (bao gồm 3 mẫu ưu tiên).</p><p>- Khả năng chứa thuốc thử: 112 xét nghiệm trên khay (8x14 cartridges)</p><p>- Phương pháp cài đặt mẫu: Nối tiếp nhau với 37 vị trí đặt mẫu</p><p>- Chứa mẫu: Cup mẫu (Hitachi cup), ống nghiệm (đường kính 13-16, chiều dài 75-100mm)</p><p>- Phương pháp lấy mẫu: Phương pháp đầu hút dùng một lần với tính năng cảm biến mực chất lỏng và phát hiện cục máu đông</p><p>- Thể tích mẫu: 10 - 140µL/xét nghiệm</p><p>- Tính năng pha loãng mẫu: Tự động pha loãng (5, 10, 100, 200 lần)</p><p>- Loại đo quang: Đếm photon (Đo ánh sáng trực tiếp của Cartridge phản ứng miễn dịch)</p><p>- Đầu vào: Bảng điều khiển cảm ứng. Phần mềm bàn phím và Đầu đọc mã vạch cầm tay</p><p>- Đầu ra: Màn hình LCD 8 inch, Máy in nhiệt tích hợp và USB</p><p>- Đầu vào và Đầu ra trực tuyến: RS232C</p><p>&nbsp;</p> | <p>- 01 Thân máy chính</p><p>- 01 Đầu đọc mã vạch cầm tay</p><p>- 01 Can 5L đựng Dung dịch Rửa miễn dịch (Wash)</p><p>- 01 Can 5L đựng nước thải</p><p>- 01 Chai 80mL đựng Dung dịch Rửa máy (Rinse)</p><p>- 01 Giá để chai.</p><p>- 01 Ống dẫn thải (tích hợp bên trong)</p><p>- 02 Hộp thải (đi kèm thân chính)</p><p>- 40 Giá để mẫu (đi kèm với bộ vận chuyển mẫu khi sử dụng ống máu φ13mm)</p><p>- 02 Nắp đậy Cơ chất (được đi kèm trong bộ chai đựng dung dịch Cơ chất)</p><p>- 01 Bộ cáp cảm biến (của can đựng Dung dịch Rửa miễn dịch, nước thải và rửa máy).</p><p>- 05 cuộn giấy in nhiệt (rộng 58mm và dài 25m)</p><p>- 01 Dây nguồn</p><p>- 01 Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh</p><p>- 01 Hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt</p><p>&nbsp;</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-10-26 | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2021-06-23
1151 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ banh KENT phẫu thuật cơ bản | TKZ-F10328-OBS | Takasago Medical Industry Co., Ltd. | Nhật Bản | Takasago Medical Industry Co., Ltd. | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN |  | Nhóm null |  |  | 764500000 | t | Bộ | true | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p>Bộ banh KENT phẫu thuật cơ bản</p><p><br></p><p>Mã CODE: TKZ- 10328 -OBS</p><p><br></p><p>Hãng sản xuất: Takasago Medical Industry Co., Ltd</p><p><br></p><p>Sản phẩm được làm bằng thép không rỉ, hạn chế tối đa sự ăn mòn&nbsp;, dùng trong phẫu thuật ghép gan, mật,...</p> | <p>Cấu hình/ thông số kỹ thuật của 1 bộ banh KENT phẫu thuật cơ bản</p><ol><li>TKZ-F10328-A/Thanh vòm A: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-B/Thanh đỡ B, kích thước 600mm: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-CS/Banh tự giữ CS: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-D1/Móc yên ngựa D1,&nbsp;kích thước rộng 60mm x sâu 65mm: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-D2/Móc dẹt D2,&nbsp;kích thước rộng 65mm x sâu 60mm: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-D3/Móc dẹt D3,&nbsp;kích thước rộng 60mm x sâu 50mm: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-D4/Móc yên ngựa D4,&nbsp;kích thước rộng 55mm x sâu 55mm: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-E/Chốt cố định E: 2 chiếc</li></ol> |  | <p>Cấu hình/ thông số kỹ thuật của 1 bộ banh KENT phẫu thuật cơ bản</p><ol><li>TKZ-F10328-A/Thanh vòm A: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-B/Thanh đỡ B, kích thước 600mm: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-CS/Banh tự giữ CS: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-D1/Móc yên ngựa D1,&nbsp;kích thước rộng 60mm x sâu 65mm: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-D2/Móc dẹt D2,&nbsp;kích thước rộng 65mm x sâu 60mm: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-D3/Móc dẹt D3,&nbsp;kích thước rộng 60mm x sâu 50mm: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-D4/Móc yên ngựa D4,&nbsp;kích thước rộng 55mm x sâu 55mm: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-E/Chốt cố định E: 2 chiếc</li></ol><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 2021-06-17
1152 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Tủ làm ấm máu | Tủ làm ấm khăn | DC350 | Enthermics, Inc. | Mỹ | Enthermics, Inc. | Mỹ |  | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương |  | Nhóm 2 |  |  | 205000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-26 | 2021-10-26 | <p>Yêu cầu chung:</p> <p>- Tủ làm ấm khăn;</p> <p>- Model: DC250;</p> <p>- Sản xuất tại Mỹ;</p> <p>- Hãng Enthermics/Mỹ;</p> <p>- Chất lượng máy: mới 100%;</p> <p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p> | <p>Cấu hình:&nbsp;</p> <p>- Tủ chứa dịch: 01 chiếc</p> <p>- Dây nguồn: 01 chiếc</p> <p>- Tài liệu hướng dẫn tiếng Anh, tiếng Viêt: 01 b</p> |  | <p>Đặc tính kỹ thuật:&nbsp;</p> <p>-Trọng lượng: 41-64kg</p> <p>-Sức chứa: 10-12 chăn&nbsp;<br /> -Kích thước bên trong: 3,5 ft3 (0,1m3)<br /> -Kích thước: 28 in (71,1 cm) H; 18,5 in (47 cm) W; 22 in (55,9 cm) D</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-10-26 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-11
1153 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Xe đẩy trẻ khuyết tật (3 bánh) | PN47.0 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 3800000 | t | Cái | true | 2021-05-07 | 2022-12-31 | <p>Xe đẩy trẻ khuyết tật (3 bánh)</p> | <p>Xe đẩy trẻ khuyết tật (3 bánh)</p><p>- Khung sắt sơn tĩnh điện.&nbsp;</p><p>- KT: 65x55x140cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Chỗ ngồi: 33x33cm&nbsp;</p><p>- Có mái che đẩy dạo chơi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> |  | <p><strong>Khung sắt sơn tĩnh điện, có 3 bánh xe, có mái che</strong></p><p><strong>Kích thước: 65 x 55 x 140 cm&nbsp;(+/- sai số 5%)</strong></p><p><strong>Kích thước chỗ ngồi: 33 x 33 cm</strong></p><p>Dùng tập ngồi cho trẻ bại não từ 2 - 8 tuổi, xe có mái che để đẩy trẻ dạo chơi, có dây đai giữ chân và thân, xe có thể điều chỉnh: ngồi thẳng lưng, nửa nằm nửa ngồi, ngồi ngả lưng ra sau.</p><p>Đặc biệt phần ghế ngồi của xe có thể tháo rời để trên sàn nhà, trên xe gắn máy, xe du lịch,.....</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-07 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-07
1154 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy đốt laze nội mạch và phụ kiện | ATOVEN | Diotech Co., Ltd. | Hàn Quốc | Diotech Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 950000000 | t | Bộ | true | 2021-04-12 | 2021-12-31 | <p>Máy đốt laze nội mạch và phụ kiện</p><p>- Năm săn xuất : Năm 2020 trở lên</p><p>- Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>- Chất lượng máy : Mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485</p><p>- Nguồn cung cấp : 220V, 50Hz</p><p><br></p> | <p>Cấu hình cơ bản:</p><p>- Máy chính phát tia laser: 01 cái</p><p>Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm:</p><p>&nbsp;&nbsp;- Khóa máy tự động: 01 cái</p><p>&nbsp;&nbsp;- Sợi quang học 600µm: 01 cái</p><p>&nbsp;&nbsp;- Bàn đạp điều khiển: 01 cái</p><p>&nbsp;&nbsp;- Bộ kéo sợi quang học tự động: 01 cái</p><p>&nbsp;&nbsp;- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p>1. Tính năng</p><p>- Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới bằng công nghệ laser Dioder 1470nm sử dụng công nghệ hiện đại với các chứng nhận chất lượng, lựa chọn điều trị xâm lấn nguồn gốc suy giãn tĩnh mạch, là công nghệ mới giúp các bác sĩ có thể cung cấp cho các bệnh nhân kết quả điều trị tốt nhất.</p><p>- Với bước sóng 1470nm cung cấp bước sóng tối ưu để loại bỏ suy tĩnh mạch bằng laser một cách nhanh chóng và dễ chịu.Sự hấp thụ ánh sáng ở bước sóng này xảy ra trong nước, trong các tế bào nội màng và mô dưới lớp sụn của vách tĩnh mạch.</p><p>- Nhiệt lượng tạo ra bởi sự hấp thụ các năng lượng laser và sụp đổ thành tĩnh mạch dẫn đến tắc mạch hoàn chỉnh và giảm tỷ lệ thâm tím, ngăn chặn sự hình thành các biến chứng.</p><p>- Bộ kéo sợi tự động kiểm soát tốc độ chuyển động của sợi bên trong thành tĩnh mạch cung cấp sự tiếp xúc phù hợp và thời gian điều trị ngắn nhất.</p><p>- Cung cấp các sợi laser có chiều dài phù hợp và các phụ kiện tương ứng với các thiết bị Diode laser và các loại tia laser khác nhau trong điều trị suy gian tĩnh mạch.&nbsp;</p><p>2. Thông số kỹ thuật</p><p>- Loại laser: GaAIAs Laser Diode</p><p>- Bước sóng: 1470nm ±10nm</p><p>- Công suất: 15W</p><p>- Chế độ: Sóng liên tục 0.5-15, CW, bắn 1 lần (0.01s-99.9s)</p><p>- Tần số sóng 10-66Hz</p><p>- Cung cấp: SMA 905 Cáp quang học, 0.22 NA ,600µm- 3m, 400µm - 3m</p><p>- Chùm tia dẫn: 650nm laser diode nhìn thấy được 1-4mW</p><p>- Bắn tia laser bằng bàn đạp chân</p><p>- Tản nhiệt: làm mát bằng quạt</p><p>- Dòng điện: 110/240V, 50-60Hz, 650VA</p><p>- Kích thước: 280(dài) x 430 (rộng) x 175 (cao) mm</p><p>- Trọng lượng: 27Kg</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2021-04-12 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2021-04-12
1155 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Hệ thống phẫu thuật phaco và bộ dụng cụ | Megatron S4 HPS | GEUDER AG | Đức | GEUDER AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2400000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-30 | 2021-08-24 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống dùng cho cả phaco và dịch kính bán phần trước và có thể nâng cấp cho dịch kính bán phần sau.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng công nghệ bơm hybrid có khả năng chuyển đổi nóng chức năng (cả bơm nhu động peristaltic và bơm venturi).</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống bơm có bơm nhu động (peristaltic) và khả năng kết hợp hiệu ứng venturi trong chế độ bơm nhu động.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ đầu cắt tối đa&nbsp;≥12.000 cpm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khả năng tích hợp laser nội nhãn và nguồn sáng vào cùng hệ thống (sử dụng cho bán phần sau).</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Một bộ cassette cho tất cả mọi phẫu thuật - không phải thay đổi trong khi mổ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xác nhận bằng giọng nói đến 8 thứ tiếng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ngôn ngữ nhập liệu thay đổi theo phát âm người Châu Âu, Trung Đông, Châu Á.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Trong phẫu thuật bán phần trước:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có tính năng tối ưu hóa năng lượng siêu âm được đưa vào.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng ổn định tiền phòng hoàn hảo.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy nén khí được tích hợp bên trong máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có tính năng quản lý dòng chảy thông minh.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khai thác tối đa tạo bọt năng lượng từ năng lượng siêu âm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khả năng tự động điều chỉnh cho độ bền lâu dài của tay cầm siêu âm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống có khả năng di động và khả năng module hóa tối đa.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có dải vật tư phụ kiện, dụng cụ đầy đủ cho phẫu thuật nhãn khoa, phẫu thuật phaco và phẫu thuật dịch kính võng mạc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pedal điều khiên chân điều khiển tuyến tính kép và lập trình riêng biệt cho mỗi phẫu thuật viên.</p><p><br></p><p>Bộ dụng cụ phẫu thuật phaco</p> | <p class="ql-align-justify">Máy chính kèm xe đặt máy đồng bộ: 01 máy</p><p class="ql-align-justify">- Pedal điều khiển: 01 cái</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Bộ nâng hạ chai dịch bằng motor điều khiển: 01 bộ </span></p><p class="ql-align-justify">- Bộ <span style="color: black;">cassette có ống dây tưới/ hút (I/A), bộ truyền dịch, túi đựng dịch thải: 05 bộ </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Đầu I/A và kim rửa hút cong: 01 cái</span></p><p class="ql-align-justify">- Thẻ nhớ: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bút dùng điều khiển màn hình chạm cảm ứng (có thể tiệt trùng): 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Khóa vặn đầu Phaco tip: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Tay cầm phaco: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Đầu phaco tip siêu âm 15º, đường kính từ 0,9 – 1,0 mm: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Đầu phaco tip 30º, đường kính từ 1.2 – 1.3 mm: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Đầu Sleeve silicon: 10 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bộ thử cân bằng dịch tưới hút và thử máy bằng silicon dùng cho đầu phaco: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Đầu cắt dịch kính 20G, có ống dẫn dịch (dùng 1 lần): 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Kẹp đốt điện cầm máu, bẻ góc (có thể tiệt trùng bằng hơi nước): 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Đầu đốt điện cầm máu nội nhãn: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Cáp kết nối cho đầu đốt điện: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- <span style="color: black;">Ống truyền cho đầu cắt dịch kính</span>: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Hộp tiệt trùng: 01 hộp</p><p>- Bộ đệm Silicon cho hộp tiệt trùng: 01 bộ</p><p><br></p><p>Bộ dụng cụ phẫu thuật phaco</p><p>Hãng sản xuất PMS</p><p>Nước sản xuất: Đức</p><p><br></p> | <ul><li>Hệ thống có thể nâng cấp mổ dịch kính bán phần sau</li></ul> | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Thông tin chung</strong></p><p class="ql-align-right">&nbsp;</p><p>Kích thước (Sâu x Rộng x Cao)</p><p>420 x 420 x 370 mm</p><p>Khối lượng máy chính</p><p>Tối đa 25 Kg</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Nguồn điện cung cấp</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Điện áp</p><p>100-240V</p><p>Tần số</p><p>50/60Hz</p><p>Công suất tiêu thụ</p><p>Tối đa 100-400V/W/240-400V/W</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Bơm nhu động</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Chân không (tuyến tính, mũ và điều chỉnh cố đinh)</p><p>≤ 1 -&nbsp;≥ 600mmHg</p><p>Hút (tuyến tính và điều chỉnh cố định)</p><p>≤&nbsp;1- ≥ 50 ml/ phút</p><p>Tần số xung (có thể điều chỉnh)</p><p>10 Hz</p><p>Thời gian đáp ứng tăng (có thể điều chỉnh)</p><p>≤ 0,5 - ≤ 5 giây</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Bơm điều khiển trực tiếp</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Chân không (tuyến tính, mũ và điều chỉnh cố định)</p><p class="ql-align-justify">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥ 600mm Hg</p><p>Thời gian đáp ứng tăng (có thể điều chỉnh)</p><p>≤ 0,5 – ≤ 5 giây</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Siêu âm</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Phạm vi tần số</p><p>≤ 27 – ≥ 55 kHz</p><p>Năng lượng đầu ra (tuyến tính, mũ và điều chỉnh cố địng)</p><p>0-100%</p><p>Tần số xung siêu âm (có thể điều chỉnh)</p><p>≤ 1&nbsp;-&nbsp;≥ 60 Hz</p><p>Thời gian xung (có thể điều chỉnh)</p><p>≤ 2&nbsp;&nbsp;-&nbsp;≥ 900 ms</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Cắt dịch kính (bán phần trước)</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Tốc độ cắt ( tuyến tính, mũ và điều chỉnh cố địng)</p><p>&nbsp;</p><p>Từ tính</p><p>10- 2.000/ ≥ 4.000 lát cắt / phút</p><p>Cắt nhu động UNO colorline</p><p>10 - ≥ 6.000/phút</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Bơm khí/dầu</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Bơm khí (có thể điều chỉnh)</p><p>0 - ≥ 100mmHg</p><p>Bơm dầu (có thể điều chỉnh)</p><p>≤ 0,5 - ≥ 6 bar</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Đốt điện lưỡng cực</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Đốt điện cầm máu lưỡng cực công nghệ wetfield</p><p>Đốt điện nội nhãn</p><p>&nbsp;</p><p>Năng lượng đầu ra (tuyến tính và cố định điều chỉnh )</p><p>0 -&nbsp;≤15W</p><p>Xung ( có thể điều chỉnh )</p><p>1 - ≥ 20 Hz</p><p><br></p><p><br></p><p>Bộ dụng cụ phẫu thuật phaco</p><p><br></p> |  |  | casset |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-03-29 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-04-23
1156 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy khoan đặt trụ Implant | Máy phẫu thuật implant | Surgic Pro | Nakanishi Inc. (NSK) | Nhật Bản | Nakanishi Inc. (NSK) | Nhật Bản | ["2021","2020"] | Công ty Cổ Phần Cung ứng Y tế Nha Phong | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 250000000 | t | Bộ | true | 2021-03-05 | 2021-12-31 | <p>Surgic Pro <span style="color: rgb(33, 37, 41);">mang đến công nghệ tiên tiến tăng cường hiệu suất lâm sàng tuyệt vời. Surgic Pro được thiết kế thanh mảnh, trọng lượng nhẹ và mạnh mẽ đem đến sự đáng tin cậy đáp ứng được mọi nhu cầu của các chuyên gia.</span></p><p><br></p><p>Surgic Pro có các biến thể model khác nhau:</p><p>* Surgic Pro OPT (230V): Có đèn</p><p>* Surgic Pro NON-OPT (230V): Không đèn</p><p>* Surgic Pro+ OPT-D (230V): Có đèn&nbsp;</p> | <ul><li>Màn hình hiển thị LCD lớn</li><li>Điều khiển bằng phím các chức năng tốc độ, mô men xoắn, chương trình, làm mát, tiến/lui...</li><li>Có chức năng hiệu chỉnh (calibration)</li><li>Hệ thống bơm tưới tiên tiến</li></ul><p><br></p><p><strong>Surgic Pro OPT (230V): Có đèn</strong></p><p>Bao gồm:</p><ul><li>Máy&nbsp;không có chức năng lưu trữ dữ liệu</li><li>Micromotor SGL70M LED có đèn</li><li>Bàn đạp điều khiển chân FC-78</li><li>Tay khoan phẫu thuật X-SG20L có đèn (Giảm tốc 20:1)</li><li>Dây truyền dịch (5 cái) và các phụ kiện khác</li></ul><p><br></p><p><strong>Surgic Pro NON-OPT (230V): Không đèn</strong></p><p>Bao gồm:</p><ul><li>Máy&nbsp;không có chức năng lưu trữ dữ liệu</li><li>Micromotor SG70M không đèn</li><li>Bàn đạp điều khiển chân FC-78</li><li>Tay khoan phẫu thuật SG20 (Giảm tốc 20:1)</li><li>Dây truyền dịch (5 cái) và các phụ kiện khác</li></ul><p><br></p><p><strong>Surgic Pro+ OPT (230V): Có đèn</strong></p><p>Bao gồm:</p><ul><li>Máy&nbsp;với chức năng lưu trữ dữ liệu</li><li>Micromotor SGL70M LED có đèn</li><li>Bàn đạp điều khiển chân FC-78</li><li>Tay khoan phẫu thuật X-DSG20L có đèn (Giảm tốc 20:1)</li><li>Dây truyền dịch (5 cái) và các phụ kiện khác</li></ul> | <ol><li>Khay hấp sấy SG-CASE</li><li>Valy đựng máy (chỉ giành cho Surgic Pro)</li><li>Tay cầm cho bàn điều khiển chân (handle set)</li></ol> | <p><strong>Surgic Pro OPT (230V) và Surgic Pro NON-OPT (230V)</strong></p><p><br></p><ul><li>Điện áp: AC 230V 50/60Hz</li><li>Lưu lượng bơm ra tối đa: 75 mL/phút</li><li>Chương trình: 8 chương trình/hệ thống implant</li><li>Kích thước: W 265 x D 220 x H 100 mm</li><li>Mô men xoắn: 5-80 Ncm</li><li>Tốc độ mô tơ: 200-40,000 vòng/phút</li><li>Cường độ sáng: trên 32,000 LUX (Micromotor có đèn LED)</li><li>Các chức năng bàn đạp điều khiển: Chương trình, pedal điều khiển tốc độ lưu lượng dòng chảy làm mát, tiến/lùi</li></ul><p><br></p><p><strong>Surgic Pro+ OPT (230V)</strong></p><p><br></p><ul><li>Điện áp: AC 230V 50/60Hz</li><li>Lưu lượng bơm ra tối đa: 75 mL/phút</li><li>Chương trình: 8 chương trình/hệ thống implant</li><li>Kích thước: W 268 x D 220 x H 100 mm</li><li>USB: 1 cổng</li><li>Bộ nhớ trong: 100 phút</li><li>Mô men xoắn: 5-80 Ncm</li><li>Tốc độ mô tơ: 200-40,000 vòng/phút</li><li>Cường độ sáng: trên 32,000 LUX (Micromotor có đèn LED)</li><li>Các chức năng bàn đạp điều khiển: Chương trình, pedal điều khiển tốc độ lưu lượng dòng chảy làm mát, tiến/lùi</li></ul><p><br></p><p>(*) Không bao gồm thẻ nhớ USB đi theo máy Surgic Pro+</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Cung ứng Y tế Nha Phong | 2021-05-07 | Công ty Cổ Phần Cung ứng Y tế Nha Phong | 2021-05-07
1157 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung tập quỳ- tập đứng cho trẻ khuyết tật | PN79 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 2200000 | t | Cái | true | 2021-06-05 | 2022-12-31 | <p>Khung tập quỳ- tập đứng cho trẻ khuyết tật</p> | <p>- Khung sắt sơn tĩnh điện, mặt đế bằng gỗ.</p><p>- KT: 70x50x30cm (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p>Khung tập quỳ- tập đứng cho trẻ khuyết tật</p><p>- Khung sắt sơn tĩnh điện, mặt đế bằng gỗ.</p><p>- KT: 70x50x30cm (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-05 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-05
1158 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động JCA-BM6010/C | Automated Analyzer JCA-BM6010/C | JEOL Ltd. | Nhật Bản | JEOL Ltd. | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 5214494620 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-10-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa tự động JCA-BM6060/C với công suất lên đến 1200 xét nghiệm/giờ là sự lựa chọn lý tưởng cho các phòng xét nghiệm có lượng mẫu trung bình hoặc lớn. Nhằm đảm bảo hiệu suất tối ưu và hệ thống vận hành thân thiện với người dùng, máy JCA-BM6060/C được trang bị các chức năng: tự động khởi động, tạm dừng thông minh, tự động pha loãng và chạy phản xạ. Đặc biệt tính năng ly giải hồng cầu tự động trên máy đối với các xét nghiệm HbA1c giúp giảm thiểu thời gian trả kết quả và loại bỏ sai sót do thao tác thủ công. Ngoài ra, máy có khu vực riêng lên tới 61 vị trí để trữ lạnh mẫu hiệu chuẩn và mẫu nội kiểm. Việc bảo trì được giảm đến mức tối thiểu, cùng với các phụ kiện bền bỉ, như bóng đèn halogen có tuổi thọ lên tới 2000 giờ hoạt động, mỗi điện cực có thể thực hiện tới 30000 xét nghiệm điện giải. Với các ưu thế vượt trội về chất lượng và tối ưu hóa vận hành, máy phân tích sinh hóa tự động JCA-BM6060/C giúp phòng xét nghiệm tự tin trả kết quả chính xác, nhanh chóng và thuận tiện.</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody> <tr height="403"> <td height="403" width="250">1. Máy phân tích sinh hóa tự động JCA-BM6010/C: 01 bộ<br /> 2. Hóa chất chạy thử ban đầu và phụ kiện chuẩn: 01 bộ<br /> 3. Máy tính để bàn: 01 bộ<br /> 4. Màn hình LCD: 01 cái<br /> 5. Ổ cứng dự phòng: 01 cái<br /> 6. Phần mềm window bản quyền: 01 bộ<br /> 7. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-05-07
1159 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy khoan đa năng | Hệ thống máy khoan cưa xương chuấn thương dùng pin | Hall 50 | Conmed Corporation | Mỹ | Conmed Corporation | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1100000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-22 | 2022-04-22 | <p class="ql-align-justify">Được thiết kế cho cắt xương, doa, khoan, bắt vít, cưa, găm đinh trong các loại phẫu thuật chấn thương chỉnh hình xương lơn, xương nhỏ, tái tạo dây chằng chéo, phẫu thuật xương chi trên, chi dưới</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Có chứng chỉ ISO 13485</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Nguồn điện cung cấp: Tương thích với nguồn điện 220V, 50Hz</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Môi trường hoạt động: </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C ± ≤ 10%</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tối đa ≥ 75%</span></p><p><span style="color: black;">Thiết bị sử dụng phù hợp với khí hậu Việt Nam</span></p> | <p><strong style="color: black;">CẤU HÌNH</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">1.Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn</strong><span style="color: black;"> : 1 cái</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Trong đó bao gồm:</span></p><ul><li class="ql-align-justify">Tay khoan xương đa năng : 01 cái (Xuất xứ Mỹ)</li><li class="ql-align-justify">Tay cưa xương : 01 cái (Xuất xứ Mỹ)</li><li class="ql-align-justify"> Bộ sạc Pin: 01 cái (Xuất xứ Mexico)</li><li class="ql-align-justify">Pin sạc không tiệt trùng: 01 cái (Xuất xứ Mỹ/Mexico)</li><li class="ql-align-justify">Hộp đựng Pin hấp tiệt trùng: 01 cái (Xuất xứ Mỹ)</li><li class="ql-align-justify">Vỏ chắn khuẩn khi lắp Pin: 01 cái (Xuất xứ Mỹ)</li><li class="ql-align-justify">Đế sạc Pin: 01 cái (Xuất xứ Mỹ)</li><li class="ql-align-justify">Khớp gắn mũi khoan, độ mở đến 6,35mm: 01 cái (Xuất xứ Mỹ)</li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Hộp hấp tiệt trùng: 01 cái </span>(Xuất xứ Mỹ)</li></ul><p class="ql-align-justify"><strong>2.Vật tư tiêu hao</strong></p><ul><li class="ql-align-justify">Lưỡi cưa xương kích thước 19.5 x 80 x 0.9mm: 01 cái - MS: &nbsp;5071-185</li><li class="ql-align-justify">Lưỡi cưa xương kích thước &nbsp;49 x 63 x 0.6mm : 01 cái - MS: &nbsp;5071-650</li><li class="ql-align-justify">Lưỡi cưa xương kích thước &nbsp;8.5 x 38 x 0.4mm : 01&nbsp;cái - MS: &nbsp;5071-127</li><li>Lưỡi cưa xương kích thước&nbsp;19.5 x 63 x 0.6mm : 01 cái - MS: &nbsp;5071-553</li></ul><p> </p> |  | <p><strong style="color: black;">TÍNH NĂNG KỸ THUẬT:</strong></p><p><strong>1.Tay khoan xương đa năng </strong></p><ul><li>Được thiết kế cho cắt xương, doa, khoan, bắt vít, cưa, găm đinh trong các loại phẫu thuật chấn thương chỉnh hình xương lơn, xương nhỏ, Tái tạo dây chằng chéo trước, phẫu thuật xương chi trên, chi dưới</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Tay khoan chấp nhận nhiều loại pin khác nhau: Pin tiêu chuẩn 13,2 Volt, Pin Lớn 12 Volt, Pin tiêu chuẩn nhỏ 12Volt, Pin lớn tiêu chuẩn 9,6 Vol, Pin nhỏ 12 volt, Pin cho Chấn thương 12 Volt.</li><li class="ql-align-justify">Có công tắc gạt để điều khiển hoạt động theo chiều thuận, nghịch hoặc vị trí an toàn.</li></ul><p> 2.<strong>Pin sạc không tiệt trùng</strong></p><ul><li>Loại pin Nickel Metal Hydride 8 cells</li><li>Dung lượng: 2,1 amp hr</li><li>Điện áp: 9,6 VDC</li></ul><p> 3.<strong>Khớp gắn mũi khoan </strong></p><p> Đường kính mũi khoan khoảng 6.35mm</p><p> Kèm chìa khoá</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | 2021-04-22 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | 2021-04-23
1160 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Lifegain CU-HD1 | Lifegain CU-HD1 | CU Medical Systems Inc | Hàn Quốc | CU Medical Systems Inc | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 225000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-13 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(37, 37, 37);">Máy sốc tim đa chức năng Model: LIFEGAIN CU-HD1</span></p><p><br></p><p>LIFEGAIN CU-HD1 là dòng sốc tim/monitor cao cấp nhất của công ty chúng tôi đáp ứng được sự mong đợi của các bệnh viện khi sử dụng. Nó có khả năng khử rung tim ở cả chế độ tự động và chế độ bằng tay, ngoài ra còn có thể sử dụng bảng điện cực sử dụng một lần và bảng điện cực trong và ngoài. Có một người tập dượt qua da cho tập dượt tạm thời với nhịp tim thấp, một modun SPO2 cho việc theo dõi độ bão hòa Oxy trong máu bệnh nhân và theo dõi điện tim 12 điện cực cho việc đánh giá và giám sát điện tim bệnh nhân.</p><p>Có cổng thẻ nhớ cho việc lưu trữ các tín hiệu thu được và tích hợp máy in cho các thể hệ bản cứng của tín hiệu sinh lý bệnh nhân. Các tính năng này làm cho máy sốc tim trở nên phù hợp với việc sử dụng máy ở bên trong bệnh viện.</p><p><br></p><p>Máy sốc tim này được thiết kế cho các nhân viên cấp cứu có trình độ hoặc chuyên gia y tế để thực hiện sốc tim cho các nạn nhân tim ngừng đập đột ngột và khôi phục lại nhịp điện tim bình thường.</p> | <p><strong>CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH</strong></p><ul><li>Vận hành ở chế độ bằng tay và AED</li><li>Máy sốc tim sử dụng bảng điện cực và điện cực dán</li><li>Đồng bộ hóa nhịp tim</li><li>Công nghệ hai pha hiệu suất cao (Loại BTE)</li><li>Cảnh báo Oxy xung SpO2</li><li>Theo dõi tín hiệu điện tim (3 điện cực/5 điện cực/10 điện cực)</li><li>Chế độ điều hòa nhịp tim không xâm lấn.</li></ul><p><br></p> |  | <p><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</strong></p><p><strong>QUAN SÁT BÊN NGOÀI</strong></p><p><em>Kích thước (bao gồm bảng điện cực)</em></p><p>·&nbsp;326 x 253 x 358 mm (W*L*H)</p><p><em>Trọng lương</em></p><p>·&nbsp;Thân máy: 4.7 kg/ 8.2 kg nếu bao gồm bảng điện cực, dây cáp (ECG, cảm biến SpO2) giấy in và thiết bị lưu trữ.</p><p>·&nbsp;Bảng điện cực (với dây cáp): 1.2 Kg</p><p>·&nbsp;Pin: 0.5 kg</p><p>·&nbsp;Module nguồn AC: 0.7 kg</p><p><em>Nhiệt độ</em></p><p>·&nbsp;Nhiệt độ vận hành chuẩn: 0 ~ 400</p><p>·&nbsp;Nhiệt độ tàu thuyền và bảo quản: -20 ~ 600 (không bao gồm bảng điện cực)</p><p><em>Độ ẩm</em></p><p>·&nbsp;Vận hành: 5% ~ 95% (không ngưng tụ)</p><p>·&nbsp;Chuẩn: 5% ~ 95% (không ngưng tụ)</p><p>·&nbsp;Nhiệt độ tàu thuyền và bảo quản: 5% ~ 95% (không ngưng tụ)</p><p><em>Chất rắn/ độ chịu nước.</em></p><p>·&nbsp;IP43</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE | 2021-01-13 | CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE | 2021-01-13
1161 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV249R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 10072000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh tự giữ Travers, 4x5 răng tù,có khóa cài,&nbsp;dài 215mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tự giữ Weitlaner, 3x4 răng tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-09
1162 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy thận nhân tạo | Máy thận nhân tạo | FORMULA | IBFXMX601 | Bellco S.r.l | Italy | Bellco S.r.l | Italy | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | Italy | Nhóm 1 |  |  | 700000000 |  | Chiếc | false | 2020-11-15 | 2021-11-14 | [9 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2020-11-09 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI | 2020-11-09
1163 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Bộ dụng cụ hàn răng sâu đơn giản | 1813 | Care & Cure Surgico | Pakistan | Care & Cure Surgico | Pakistan |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm 6 |  |  | 750000 | t | Bộ | true | 2021-04-22 | 2022-04-22 | <p>Dụng cụ mới 100%</p><p>Đạt tiêu chuẩn ISO, CE</p> | <p> <strong>Cấu hình cung cấp: </strong>Bao gồm các thành phần sau:</p><p> Bộ dụng cụ hàn răng sâu đơn giản: 01 bộ</p><p> </p> |  | <p> - Cây thám trâm 1 đầu số 6&nbsp;: 01 cái (mã 1813)</p><p> - Cây thám trâm 2 đầu số 17: 01 cái (mã 1854)</p><p> - Cây thám trâm 1 đầu nhọn : 01 cái (mã 1470)</p><p> - Bay trộn thuốc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái (mã 2008)</p><p> - Cây lấy và nhét thuốc/Vật liệu trám răng: 01 cái (mã 1431)</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-22 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-23
1164 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở Bi-PAP, CPAP | Máy giúp thở | DV56D | DeVilbiss Healthcare LLC | Mỹ | DeVilbiss Healthcare LLC | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Tuệ Minh |  | Nhóm 3 |  |  | 96000000 | t | Chiếc | true | 2021-07-02 | 2021-10-02 | <ul><li>Model: DV56D</li><li>Xuất xứ: Devilbiss Healthcare</li><li>Nước sản xuất: Mỹ</li><li>Sản xuất năm: 2021</li><li>Chất lượng máy: Mới 100%</li></ul> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính : 01 máy </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phận làm ẩm :01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt nạ thở : 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống thở : 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi&nbsp;đựng máy : 01 cái </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng&nbsp;Việt : 01 bộ</span></p> |  | <p>-Độ ồn :26 dBA</p><p><span style="color: black;"> -Dải áp lực: Từ 3 tới 25 cm H2O</span></p><p><span style="color: black;"> -Các phương thức vận hành :CPAP, S,S/T,T</span></p><p><span style="color: black;"> -Nguồn điện toàn cầu : Có</span></p><p><span style="color: black;"> -Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) : 10.7 x 16.5 x 17.5 cm</span></p><p><span style="color: black;"> -Trọng lượng máy : l,22kg với bộ làm ẩm</span></p><p><span style="color: black;"> -Nguồn điện: 1 pha, 100-240V,50/60 Hz ,2.0-0.4A</span></p><p><span style="color: black;"> -Tự động Bật/ tắt: Có</span></p><p><span style="color: black;"> -Đồng hồ đo giờ :Có</span></p><p><span style="color: black;"> -Buồng làm ẩm: Bảo vệ chống tràn</span></p><p><span style="color: black;"> -Tấm thép không gỉ chống ăn mòn</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Tuệ Minh | 2021-02-25 | Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Tuệ Minh | 2021-07-02
1165 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | HỆ THỐNG NỘI SOI DẠ DÀY ĐẠI TRÀNG | EPK-i7010 | Plexus Manufacturing Sdn. Bhd. | Malaysia | HOYA Corporation | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh |  | Nhóm null |  |  | 4800000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-07 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Hệ thống nội soi dạ dày - đại tràng sử dụng công nghệ mới nhất với tính năng chẩn đoán ung thứ sớm</span></p> | <ol><li>Bộ xử lý hình ảnh nội soi EPK-i7010: 01 bộ</li><li>Dây nội soi dạ dày ống mềm kèm phụ kiện tiêu chuẩn EG27-i10: 01 bộ</li><li>Dây nội soi đại tràng ống mềm kèm phụ kiện tiêu chuẩn EC34-i10M: 01 bộ</li><li>Bộ kiểm tra rò rỉ dây soi SHA-P5: 01 cái</li></ol><p><br></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | 2020-12-07 | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | 2021-05-27
1166 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Máy phân tích chỉ số BMI | Máy phân tích thành phần cơ thể InBody 570 | InBody 570 | InBody Co., Ltd | Hàn Quốc | InBody Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 289013400 | t | Chiếc | true | 2021-05-07 | 2021-12-31 | <p>InBody 570 là được xem là một bước tiến quan trọng của InBody, là sản phẩm được định hướng mở rộng trong hỗ trợ nhiều hơn cho lĩnh vực y tế. Không chỉ dừng lại trong việc hỗ trợ các chuyên gia thể thao, với việc bổ sung trở kháng tần số cao cho phép InBody 570 có thể phân tích được lượng nước nội/ngoại bào (ECW) InBody 570 hướng tới nhiều hơn đến lĩnh vực y tế và dinh dưỡng, hỗ trợ tốt hơn cho công tác điều trị cũng như chế độ dinh dưỡng phù hợp cho từng bệnh nhân.</p> | <ol> <li>Thân máy InBody570</li> <li>Dây biến ấp (DC 12V, 3.4A)</li> <li>Dây nguồn điện</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng</li> </ol> | <p>Máy quét mã vạch</p> <p>Máy đo huyết áp tự động</p> <p>Máy đo chiều cao, cân nặng</p> | <p>Thông số, chỉ&nbsp;tiêu kỹ thuật</p> <p>Phân tích trở kháng điện sinh học (BIA)</p> <p>Phương pháp điện cực: hệ thống điện cực tiếp xúc&nbsp;8 điểm chạm</p> <p>Phương pháp đo: phương pháp phân tích trở kháng điện sinh học đa tần số từng phần trực tiếp, phương pháp DSM-BIA</p> <p>Phương pháp tính toán thành phần cơ thể: không sử dụng ước tính thực nghiệm</p> <p>Kết quả</p> <p>- Bảng kết quả InBody cho người trưởng thành</p> <p>-Bảng kết quả InBody cho trẻ em</p> <p>Chi tiết vui lòng truy cập: medisol.vn</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2021-05-07
1167 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung tập đứng sấp trẻ khuyết tật thấp có ụ ngồi | PN51T.2 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 4060000 | t | Cái | true | 2021-06-05 | 2022-12-31 | <p>Khung tập đứng sấp trẻ khuyết tật thấp có ụ ngồi</p> | <p>- Khung sắt sơn tĩnh điện, mousse bọc simily</p><p>- KT: 76x60x76-94cm (+/- sai số 5%) .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Dùng cho trẻ mới tập đứng, thăng bằng còn kém.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>* Tập đứng trẻ bại não tư thế sấp</p><p>* Dụng cụ này có thể điều chỉnh từ 0 – 90 độ ( từ tư thế nằm đến tư thế đứng thẳng ) , có dây đai để cố định các khớp bị co rút và đặc biêt nhất là loại này có cục nâng đỡ(có thể tháo rời) bằng mouse êm để ở giữa 2 khớp hông mục đích trợ giúp trẻ không bị tụt xuống khi đứng và ngăn ngừa co rút khép khớp hông .</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>- Khung sắt sơn tỉnh điện, mousse bọc simily, mặt bàn gỗ</p><p>- KT: D76xR60xC76-94cm (+/- sai số 5%) .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Dùng cho trẻ mới tập đứng, thăng bằng còn kém.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>* Tập đứng trẽ bại não tư thế sấp</p><p class="ql-align-justify">* Dụng cụ này có thể điều chỉnh từ 0 – 90 độ ( từ tư thế nằm đến tư thế đứng thẳng ) , có dây đai để cố định các khớp bị co rút và đặc biêt nhất là loại này có cục nâng đở(có thể tháo rời) bằng mouse êm để ở giữa 2 khớp hông mục đích trợ giúp trẻ không bị tụt xuống khi đứng và ngăn ngừa co rút khép khớp hông .</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-05 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-05
1168 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI GHÉP TẠNG | BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI KARL STORZ | Karl Storz SE & Co. KG | Estonia,Đức,Mexico,Thụy Sĩ,Anh,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 1868026000 | t | Bộ | true | 2021-06-23 | 2021-12-31 | <p>Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi dùng ghép tạng</p> | <p><strong style="color: black;">I. BỘ CHUYÊN KHOA Ổ BỤNG</strong></p><p>Ống soi quang học HOPKINS® 30°, 10 mm, 31 cm</p><p>Nòng trong trocar</p><p>Vỏ ngoài trocar, có vòng xoắn, 11 mm</p><p>Van Silicon tự đóng, cỡ 11 mm</p><p>Nòng trong trocar</p><p>Ống thông, không van, cỡ 11 mm</p><p>Van đa năng, cỡ 11 mm</p><p>Nòng trong trocar, đầu hình tháp</p><p>Vỏ ngoài trocar, có vòng xoắn, 6 mm</p><p>Van silicon tự đóng, 6 mm</p><p>Dụng cụ giảm 11/5 mm</p><p>Trocar, blunt tip, 11 mm</p><p>Ống thông, loại mềm, 11 mm</p><p>Vỏ ngoài trocar nhựa, 5 cái</p><p>Tay cầm nhựa cho dụng cụ CLICKLINE&nbsp;</p><p>Tay cầm nhựa CLICKLINE&nbsp;</p><p>Vỏ ngoài kim loại cho dụng cụ ClickLine</p><p>Ruột kẹp phẫu tích CLICKLINE</p><p>Ruột kẹp phẫu tích CLICKLINE</p><p>Ruột kẹp phẫu tích CLICKLINE</p><p>Ruột kẹp</p><p>Ruột kẹp loại CLICKLINE&nbsp;</p><p>Ruột kẹp phẫu tích CLICKLINE</p><p>Ruột kéo CLICKLINE</p><p>Tay cầm nhựa RoBi®</p><p>Ống vỏ ngoài kim loại RoBi®&nbsp;</p><p>Ruột kẹp RoBi®</p><p>Ruột kẹp RoBi® KELLY</p><p>Kềm giữ kim cỡ lớn, 5 mm, 33 cm</p><p>Kềm mang kim , 5 mm, 33 cm</p><p>Tay cầm kim loại, có khóa</p><p>Ống vỏ ngoài kim loại</p><p>Ruột kẹp clip, PILLING-WECK</p><p>Clip bằng titan PILLING-WECK, 16x 10</p><p>Kìm kẹp clip Polymer nội soi cỡ L&nbsp;</p><p>Clip Polymer kẹp mạch máu cỡ L</p><p>Dụng cụ banh xương sườn, 40/30 mm</p><p>Dao xẻ ống mật, cỡ 5 mm</p><p>Ống hút và tưới dịch, 36 cm</p><p>Que đẩy chỉ, 5 mm, 36 cm</p><p>Tay cầm kim loại CLICKLINE</p><p>Ống vỏ ngoài, bọc cách điện</p><p>Ruột kẹp CLICKLINE</p><p>Nắp đậy, màu đen, 5 cái</p><p>Nắp đậy, màu xanh, 5 cái</p><p>Van trái khế Silicon, 5 cái</p><p>Van trái khế silicon, 5 cái</p><p>Chổi vệ sinh, 11 mm, 35 cm</p><p>Chổi vệ sinh, 7 mm, 35 cm</p><p>Chổi vệ sinh, 2.5 mm, 35 cm</p><p>Bàn chải vệ sinh dụng cụ</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa dùng tiệt trùng</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa, 520x250x145mm</p><p>Dầu bôi trơn dụng cụ, 50 ml</p><p>Mỡ bôi trơn cho van khóa</p><p>Kem vệ sinh mặt kính ống soi, ống 5 gr.</p><p><strong style="color: black;">II. BỘ CHUYÊN KHOA BÀNG QUANG</strong></p><p>Ống soi quang học HOPKINS® 30°, 4 mm, 30 cm</p><p>Vỏ ngoài thăm khám bàng quang - niệu đạo, cỡ 25 Fr.</p><p>Vỏ ngoài thăm khám bàng quang - niệu đạo, cỡ 22 Fr.</p><p>Vỏ ngoài có cơ chế chỉnh hướng</p><p>Cầu nối ống soi</p><p>Ống soi bàng quang-niệu đạo phổ thông, 17 Fr.</p><p>Kẹp gắp quang học</p><p>Kềm sinh thiết, 7 Fr., 40 cm</p><p>Kềm gắp dị vật, 7 Fr.</p> |  | <p><strong style="color: black;">I. BỘ CHUYÊN KHOA Ổ BỤNG</strong></p><p>Ống soi quang học HOPKINS® 30°, 10 mm, 31 cm</p><p>Nòng trong trocar</p><p>Vỏ ngoài trocar, có vòng xoắn, 11 mm</p><p>Van Silicon tự đóng, cỡ 11 mm</p><p>Nòng trong trocar</p><p>Ống thông, không van, cỡ 11 mm</p><p>Van đa năng, cỡ 11 mm</p><p>Nòng trong trocar, đầu hình tháp</p><p>Vỏ ngoài trocar, có vòng xoắn, 6 mm</p><p>Van silicon tự đóng, 6 mm</p><p>Dụng cụ giảm 11/5 mm</p><p>Trocar, blunt tip, 11 mm</p><p>Ống thông, loại mềm, 11 mm</p><p>Vỏ ngoài trocar nhựa, 5 cái</p><p>Tay cầm nhựa cho dụng cụ CLICKLINE&nbsp;</p><p>Tay cầm nhựa CLICKLINE&nbsp;</p><p>Vỏ ngoài kim loại cho dụng cụ ClickLine</p><p>Ruột kẹp phẫu tích CLICKLINE</p><p>Ruột kẹp phẫu tích CLICKLINE</p><p>Ruột kẹp phẫu tích CLICKLINE</p><p>Ruột kẹp</p><p>Ruột kẹp loại CLICKLINE&nbsp;</p><p>Ruột kẹp phẫu tích CLICKLINE</p><p>Ruột kéo CLICKLINE</p><p>Tay cầm nhựa RoBi®</p><p>Ống vỏ ngoài kim loại RoBi®&nbsp;</p><p>Ruột kẹp RoBi®</p><p>Ruột kẹp RoBi® KELLY</p><p>Kềm giữ kim cỡ lớn, 5 mm, 33 cm</p><p>Kềm mang kim , 5 mm, 33 cm</p><p>Tay cầm kim loại, có khóa</p><p>Ống vỏ ngoài kim loại</p><p>Ruột kẹp clip, PILLING-WECK</p><p>Clip bằng titan PILLING-WECK, 16x 10</p><p>Kìm kẹp clip Polymer nội soi cỡ L&nbsp;</p><p>Clip Polymer kẹp mạch máu cỡ L</p><p>Dụng cụ banh xương sườn, 40/30 mm</p><p>Dao xẻ ống mật, cỡ 5 mm</p><p>Ống hút và tưới dịch, 36 cm</p><p>Que đẩy chỉ, 5 mm, 36 cm</p><p>Tay cầm kim loại CLICKLINE</p><p>Ống vỏ ngoài, bọc cách điện</p><p>Ruột kẹp CLICKLINE</p><p>Nắp đậy, màu đen, 5 cái</p><p>Nắp đậy, màu xanh, 5 cái</p><p>Van trái khế Silicon, 5 cái</p><p>Van trái khế silicon, 5 cái</p><p>Chổi vệ sinh, 11 mm, 35 cm</p><p>Chổi vệ sinh, 7 mm, 35 cm</p><p>Chổi vệ sinh, 2.5 mm, 35 cm</p><p>Bàn chải vệ sinh dụng cụ</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa dùng tiệt trùng</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa, 520x250x145mm</p><p>Dầu bôi trơn dụng cụ, 50 ml</p><p>Mỡ bôi trơn cho van khóa</p><p>Kem vệ sinh mặt kính ống soi, ống 5 gr.</p><p><strong style="color: black;">II. BỘ CHUYÊN KHOA BÀNG QUANG</strong></p><p>Ống soi quang học HOPKINS® 30°, 4 mm, 30 cm</p><p>Vỏ ngoài thăm khám bàng quang - niệu đạo, cỡ 25 Fr.</p><p>Vỏ ngoài thăm khám bàng quang - niệu đạo, cỡ 22 Fr.</p><p>Vỏ ngoài có cơ chế chỉnh hướng</p><p>Cầu nối ống soi</p><p>Ống soi bàng quang-niệu đạo phổ thông, 17 Fr.</p><p>Kẹp gắp quang học</p><p>Kềm sinh thiết, 7 Fr., 40 cm</p><p>Kềm gắp dị vật, 7 Fr.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-06-23 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-06-23
1169 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy sốc tim có tạo nhịp ngoài cơ thể | REANIBEX 700 | Osatu S.Coop. | Tây Ban Nha | Osatu S.Coop. | Tây Ban Nha | ["2021"] | Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 240000000 | t | Cái | false | 2021-02-23 | 2022-02-23 | <p>Máy sốc tim có tạo nhịp ngoài cơ thể</p><p>Model: REANIBEX 700&nbsp;</p><p>Hãng sản xuất: Osatu S.Coop</p><p>Xuất xứ: Tây Ban Nha</p> | <p>Cấu hình chính:</p><p>Thiết bị theo dõi khử rung tim hai pha dùng cho người lớn và trẻ em có chế độ khử rung bằng tay và tự động REANIBEX Serie-700 (01 Bộ)</p><p>Thẻ nhớ compact flash (02 Cái)</p><p>Sạc ác quy tích hợp (01 Cái)</p><p>Ác quy có thể sạc lại (01 Cái)</p><p>Bộ điện cực đánh sốc ngoài cho người lớn và trẻ em (01 Cái)</p><p>Bộ điện cực đánh sốc dùng một lần cho người lớn (01 Cái)</p><p>Cáp bệnh nhân 5 điện cực (01 Cái)</p><p>Tuýp gel (50 Cái)</p><p>Túi gồm 50 điện cực ECG dùng một lần cho người lớn để gắn cáp bệnh nhân (01 Cái)</p><p>Cáp chính (01 Bộ)</p><p>Hướng dẫn sử dụng (01 Cái)</p> |  | <p class="ql-align-justify"> Máy khử rung tim hai pha có cả chế độ khử rung tim tự động và bằng tay sử dụng cho người lớn và trẻ em:</p><p class="ql-align-justify">Độ chính xác năng lượng đánh sốc: &nbsp;± 15% hoặc ± 3 Joules, cao nhất, trong dải</p><p class="ql-align-justify">Thời gian tích lại năng lượng: &nbsp;Dưới 5 giây ở 200 Joules với pin mới được sạc đầy</p><p class="ql-align-justify"> Chế độ khử rung bằng tay:</p><ul><li class="ql-align-justify">Các mức năng lượng có thể chọn: &nbsp;1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125, 150 và 200 Joules&nbsp;( danh nghĩa trên một điện trở 50 Ohms)&nbsp;</li><li class="ql-align-justify">Kiểm soát tích lại năng lượng</li><li class="ql-align-justify">Sốc chuyển nhịp đồng bộ</li><li class="ql-align-justify">Trợ giúp hồi sức tim phổi</li><li class="ql-align-justify">Các chỉ báo năng lượng có sẵn</li></ul><p class="ql-align-justify"> Chế độ khử rung tim tự động: </p><ul><li class="ql-align-justify">Mức năng lượng lớn nhất: 200 Joules cho người lớn, 90 Jules trẻ em</li><li class="ql-align-justify">Âm báo và tin nhắn trên màn hình</li><li class="ql-align-justify">Trợ giúp hồi sức tim phổi</li><li class="ql-align-justify">Chỉ báo mức năng lượng có sẵn</li><li class="ql-align-justify">Độ đặc hiệu và độ nhạy của thuật toán phát hiện: Đáp ứng các yêu cầu của AHA</li></ul><p class="ql-align-justify"> Màn hình:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 115 x 80 mm (5,7”)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu: TFT màu</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: &nbsp;480 x 640 pixels&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ quét: 25 mm/giây cho dạng sóng ECG và SpO2</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian hiển thị dạng sóng: &nbsp;4,5 giây cho tín hiệu ECG (9 giây ở chế độ xếp tầng)</p><p class="ql-align-justify"> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam | 2021-02-23 | Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam | 2021-02-23
1170 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Patient Monitor | PAVO | aXcent medical GmbH. | Đức | aXcent medical GmbH. | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 68000000 | t | Chiếc | false | 2021-05-18 | 2021-12-31 | <p><strong>Thông số, chi tiêu kỹ thuật</strong></p><p>Màn hình LCD TFT 8” (tùy chọn màn hình cảm ứng)</p><p>- Lưu động, nhẹ và thiết kế vững chắc</p><p>- Cấu hình các thông số linh hoạt đối với các môi trường buồng bệnh khác nhau</p><p>- Pin Li-ion nạp lại được (hoạt động liên tục lên tới 12 giờ)</p><p>- Cài đặt màn hình font to có màu</p><p>- Chế độ theo dõi liên tục và kiểm tra đột xuất</p><p>- Lựa chọn được theo bệnh nhi, trẻ sơ sinh, người lớn</p><p>- CMS có dây/Không dây, hỗ trợ giao thức HL7 cho HIS</p><p>- Hỗ trợ máy quét mã vạch</p><p>- Hỗ trợ thiết bị ghi nhiệt</p><p>- Xem xét lại chiều hướng đồ họa &amp; dạng cột</p><p>- Xem xét lại sóng ba chiều trong vòng 48 giờ đối với mỗi bệnh nhân (lưu trữ trong thẻ SD)</p> | <p><strong>Cấu hìnhTùy chọn</strong></p><p>SpO2 + NIBP, Pin Li-ion</p><p><br></p><p>SpO2+NIBP+ECG+TEMP,&nbsp;Pin Li-ion</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | 2021-05-18 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | 2021-05-18
1171 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Máy phân tích khí máu RL1265 Blood Gas Analyser + CO-OX | RL1265 Blood Gas Analyser + CO-OX | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Anh | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Anh | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | Anh | Nhóm 1 |  |  | 900000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-02 | 2022-11-02 | <p>Các hệ thống RAPIDLab 1200 được chỉ định sử dụng trong chẩn đoán in vitro bởi các trung tâm xét nghiệm chuyên nghiệp để kiểm tra máu toàn phần. Các hệ thống RAPIDLab 1200 có thể xác định các thông số sau:</p><p> - RapidLab1240: pH, pCO2, pO2.</p><p> - RapidLab 1245: pH, pCO2, pO2, tHb, nBili, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb.</p><p> - RapidLab 1260: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca2+, Cl-, glucose, lactate.</p><p> - RapidLab 1265: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca2+, Cl-, glucose, lactate, tHb, nBili, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb.</p> | <p>- Hệ thống máy xét nghiệm khí máu gồm</p> <p>+ Máy chính tích hợp các video hướng dẫn trực quan cho máy</p> <p>+ Các phụ kiện tiêu chuẩn gồm:</p> <p>Cartridge đo mẫu</p> <p>Cartridge rửa thải</p> <p>Cartridge kiểm chuẩn</p> <p>Đầu đọc mã vạch tích hợp trong máy</p> <p>Giấy in nhiệt</p> <p>Máy in tích hợp</p> <p>Máy tính kết nối</p> <p>Bộ lưu điện</p> <p>HDSD</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | 2020-11-02 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | 2021-03-22
1172 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng | ENT-1000 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 200000000 | f | Bộ | false | 2021-06-17 | 2024-06-17 | <p>Máy được thiết kế khoa học, sử dụng camera lấy nét tự động nhanh kèm nguồn sáng lạnh cường độ cao cho hình ảnh rõ nét mà không gây cảm giác nóng cho bệnh nhân. Optic sử dụng sợi thủy tinh tổng hợp bền giúp truyền dẫn ánh sáng tốt. Trang bị phần mềm trong máy có thể tải về, lưu trữ, xem lại các hình ảnh trong việc điều trị từng bệnh nhân.</p> | <p>- Máy chính có tích hợp Camera sử dụng nguồn sáng LED: 01 bộ</p><p>- Dây dẫn sáng: 01 bộ</p><p>- Màn hình LCD 21 inches: 01 bộ</p><p>- Ống soi tai (00): 01 cái</p><p>- Ống soi mũi xoang (300): 01 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Ống soi họng (700): 01 cái</p><p>- Xe đẩy máy: 01 cái</p> |  | <p>- Nguồn cấp: 220 ±10%VAC, 50 Hz,&nbsp;</p><p>- Công suất tiêu thụ: 150 VA</p><p>- Ổ cắm nguồn sáng: 02</p><p>- Nguồn sáng Halogel: ≥250W</p><p>- Đóng băng khung hình: 1/2/4 hình, Move, View</p><p>- Dừng hình: 1/2/4 hình</p><p>- Bộ nhớ: 4 khung hình</p><p>- Camera pixels: 410.000</p><p>- CCD Adaptor:&nbsp;23 mm</p><p>-&nbsp;Cáp camera: 02 m</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2021-06-17
1173 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Hệ thống X-quang kỹ thuật số di dộng (kèm tấm nhận ảnh sử dụng chất phát quang loại Csi) | DRX-Revolution Mobile X-Ray System | Carestream Health, Inc. | Mỹ | Carestream Health, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 5500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-27 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>Hệ thống X-quang kỹ thuật số di động DRX Revolution Mobile X-ray System</strong></p><ul><li>Kèm theo tấm nhận ảnh sử dụng chất phát quang loại Csi</li></ul><p>- Hãng sản xuất: Carestream Health-&nbsp;Mỹ</p><p>- Hãng chủ sở hữu: Carestream Health - Mỹ</p><p>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA Mỹ, FSC Pháp</p><p>- Mới 100%</p> | <p>Cấu hình cơ bản gồm có Máy chính , tấm nhận ảnh sử dụng chất phát quang Csi và phụ kiện đồng bộ đi kèm</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | 2021-05-27 | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | 2021-05-27
1174 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Ghế tập ngồi đặc biệt trẻ khuyết tật | PN48.0 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 2800000 | t | Cái | true | 2021-05-07 | 2022-12-31 | <p>Ghế tập ngồi đặc biệt trẻ khuyết tật</p> | <p>Ghế tập ngồi đặc biệt trẻ khuyết tật</p><p>- Khung sắt sơn tĩnh điện, chỗ ngồi mouse bọc simily</p><p>- KT: 67x50x110cm (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;</p><p>- chỗ ngồi : ngang 35 cm,sâu 30 – 40 cm&nbsp;&nbsp;</p><p>- chỗ ngồi --&gt; tựa tay : 18--&gt; 24 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- chỗ ngồi --&gt; đầu : 57 cm , ngang ngực : 32 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Gối--&gt; bàn chân : 10--&gt; 30 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Giúp duy trì tư thế đúng để thực hiện các chức năng sinh hoạt hằng ngày như học, chơi, ăn uống. Giúp phát triển vận động các cơ cổ, thân mình, hai tay.&nbsp;&nbsp;</p><p>* Thích hợp hầu hết trẻ bại não .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> |  | <p>- Khung sắt sơn tĩnh điện bền màu, hạn chế trầy xướt, chỗ ngồi mouse bọc simily, gác chân và bàn gỗ.</p><p>- Kích thước: D67xR50xC110cm (+/- sai số 5%)&nbsp;</p><p>- Chỗ ngồi : ngang 35 cm,sâu 30 – 40 cm&nbsp;&nbsp;</p><p>- Chiều cao từ chỗ ngồi --&gt; tựa tay : 18--&gt; 24 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Chiều cao chỗ ngồi --&gt; đầu : 57 cm , ngang ngực : 32 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Chiều cao&nbsp;từ gối--&gt; bàn chân : 10--&gt; 30 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;Thích hợp hầu hết trẻ bại não từ 1-10 tuổi.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-07 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-07
1175 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Ghế tập ngồi trẻ khuyết tật tam giác | PN49.0 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 2600000 | t | Cái | true | 2021-05-07 | 2022-12-31 | <p>Ghế tập ngồi trẻ khuyết tật tam giác</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung sắt sơn tĩnh điện bền màu hạn chế trầy xướt, chỗ ngồi bọc simily, gác chân và bàn gỗ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: D70xR50xC90 cm (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỗ ngồi: ngang 40 cm, sâu 28 – 35 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao từ chỗ ngồi --&gt; tựa tay : 20 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao từ chỗ ngồi --&gt;đầu: 50 cm, ngang ngực : 33 cm&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao từ gối--&gt;bàn chân: 13--&gt;22 cm .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p>Ghế tập ngồi trẻ khuyết tật tam giác</p><p>- Khung sắt sơn tĩnh điện,chỗ ngồi bọc simily</p><p>- KT : 70x50x90 cm (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- chỗ ngồi : ngang 40 cm,sâu 28 – 35 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- chỗ ngồi --&gt; tựa tay : 20 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- chỗ ngồi --&gt;đầu : 50 cm , ngang ngực : 33 cm&nbsp;&nbsp;</p><p>- Gối--&gt;bàn chân : 13--&gt;22 cm .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>*Giúp duy trì tư thế đúng để thực hiện các chức năng sinh hoạt hằng ngày như học, chơi, ăn uống. Giúp phát triển vận động các cơ cổ, thân mình, hai tay.&nbsp;&nbsp;</p><p>* Thích hợp cho trẻ tập ngồi rất thoải mái ,từ 7 tháng tuổi đến 4 tuổi </p><p>-Tập ngồi trẻ bại não liệt cứng 2 chi dưới&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-07 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-07
1176 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Benefusion VP1 | Benefusion VP1 | Shenzhen Mindray Scientific Co. Ltd | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Scientific Co. Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 32000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-09 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY TRUYỀN DỊCH</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model/Ký mã hiệu: BeneFusion VP1</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng sản xuất: Mindray/Trung Quốc</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất xứ: Trung Quốc</strong></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cáp nguồn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Giá treo</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh -tiếng Việt&nbsp;</p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-02-09 | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-05-18
1177 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | BỘ NỘI SOI XẺ LẠNH NIỆU ĐẠO | BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI KARL STORZ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức,Thụy Sĩ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 683789000 | t | Bộ | true | 2021-06-23 | 2021-12-31 | <p>Bộ dụng cụ nội soi xẻ lạnh niệu đạo</p> | <p>Ống soi quang học HOPKINS® 0°, 4 mm, 30 cm</p><p>Vỏ ngoài phẫu thuật SACHSE</p><p>Nòng trong đầu tù, dùng cho 27068D</p><p>Cầu nối ống soi quang học</p><p>Vỏ ngoài bổ sung</p><p>Vỏ ngoài bổ sung</p><p>Dao xẻ lạnh, lưỡi tròn</p><p>Dao xẻ lạnh, lưỡi thẳng</p><p>Tay cắt nội soi</p> |  | <p>Ống soi quang học HOPKINS® 0°, 4 mm, 30 cm</p><p>Vỏ ngoài phẫu thuật SACHSE</p><p>Nòng trong đầu tù, dùng cho 27068D</p><p>Cầu nối ống soi quang học</p><p>Vỏ ngoài bổ sung</p><p>Vỏ ngoài bổ sung</p><p>Dao xẻ lạnh, lưỡi tròn</p><p>Dao xẻ lạnh, lưỡi thẳng</p><p>Tay cắt nội soi</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-06-23 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-06-23
1178 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao | 48H | STERIS Mexico, S.de R.L. de C.V | Mexico | STERIS Mexico, S.de R.L. de C.V | Mexico |  | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | Mexico | Nhóm 4 |  |  | 5000000000 | t | Cái | true | 2021-06-15 | 2022-12-31 | [9 empty] | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | 2021-06-23 | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | 2021-06-23
1179 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao | 20 | STERIS Mexico, S.de R.L. de C.V | Mexico | STERIS Mexico, S.de R.L. de C.V | Mexico |  | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | Mexico | Nhóm 4 |  |  | 2950000000 | t | Cái | true | 2021-06-15 | 2022-12-31 | [9 empty] | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | 2021-06-23 | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | 2021-06-23
1180 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao | V-1263 | STERIS Mexico, S.de R.L. de C.V | Mexico | STERIS Mexico, S.de R.L. de C.V | Mexico |  | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | Mexico | Nhóm 4 |  |  | 4690000000 | t | Cái | true | 2021-06-15 | 2022-12-31 | [9 empty] | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | 2021-06-23 | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | 2021-06-23
1181 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa khử khuẩn dụng cụ | 2532 | Steris Canada ULC | Canada | Steris Canada ULC | Canada |  | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | Canada | Nhóm 3 |  |  | 2800000000 | t | Cái | true | 2021-06-15 | 2022-12-31 | [9 empty] | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | 2021-06-23 | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | 2021-06-23
1182 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa khử khuẩn dụng cụ | Vision 1330L | Steris Canada ULC | Canada | Steris Canada ULC | Canada |  | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | Canada | Nhóm 3 |  |  | 9800000000 | t | Cái | true | 2021-06-15 | 2022-12-31 | [9 empty] | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | 2021-06-23 | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | 2021-06-23
1183 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | CS-T240 | DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD | Trung Quốc | DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 420000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-12-31 | <p>Thông tin chung về thiết bị</p> <p>&nbsp;</p> <p>Máy phân tích sinh hóa tự động</p> <p>Model: CS-T240</p> <p>Hãng sản xuất: Dirui Industrial Co.,ltd / Trung Quốc</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:400px;" width="400"> <tbody> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Mô tả</p> </td> <td style="width:60px;height:20px;"> <p>Đơn vị</p> </td> <td style="width:62px;height:20px;"> <p>Số lượng</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:64px;"> <p>1</p> </td> <td style="width:174px;height:64px;"> <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động.<br /> Model: CS-T240<br /> Hãng sản xuất: Dirui Industrials Co.,Ltd</p> <p>Nước sản xuất: Trung Quốc</p> </td> <td style="height:64px;"> <p>Máy</p> </td> <td style="height:64px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:32px;"> <p>2</p> </td> <td style="width:174px;height:32px;"> <p>Dây điện, cáp nguồn</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>3</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Bộ khay nạp mẫu, hóa chất…</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>4</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Bình chứa chất thải</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>5</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt)</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:32px;"> <p>6</p> </td> <td style="width:174px;height:32px;"> <p>Bộ hóa chất chuẩn lắp đặt máy</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> </tbody> </table> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:400px;" width="400"> <tbody> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Mô tả</p> </td> <td style="width:60px;height:20px;"> <p>Đơn vị</p> </td> <td style="width:62px;height:20px;"> <p>Số lượng</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:64px;"> <p>1</p> </td> <td style="width:174px;height:64px;"> <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động.<br /> Model: CS-T240<br /> Hãng sản xuất: Dirui Industrials Co.,Ltd</p> <p>Nước sản xuất: Trung Quốc</p> </td> <td style="height:64px;"> <p>Máy</p> </td> <td style="height:64px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:32px;"> <p>2</p> </td> <td style="width:174px;height:32px;"> <p>Dây điện, cáp nguồn</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>3</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Bộ khay nạp mẫu, hóa chất…</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>4</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Bình chứa chất thải</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>5</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt)</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:32px;"> <p>6</p> </td> <td style="width:174px;height:32px;"> <p>Bộ hóa chất chuẩn lắp đặt máy</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:32px;"> <p>7</p> </td> <td style="width:174px;height:32px;"> <p>Bộ máy tính tích hợp phần mềm (chọn thêm)</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> </tbody> </table> | <ul> <li>Máy xét nghiệm sinh hóa hoàn toàn tự động, truy cập ngẫu nhiên. Công suất: <strong>240 xét nghiệm hóa sinh/ giờ</strong></li> <li>Nguyên lý phân tích: đo độ hấp thụ quang học, so màu</li> <li>Phương pháp phân tích: Điểm cuối, thời gian cố định, động học, lựa chọn điện giải, một, hai, ba, bốn hóa chất, sinh hóa, đơn mầu, so màu</li> <li>Hệ thống quang học đơn sắc đo ảnh phổ với lưới nhiễu xạ, giảm thiểu ảnh hưởng từ nguồn sáng bên ngoài đến độ chính xác của kết quả. Bước sóng cách tử.</li> <li>Đầu kim hút 60nm, tự động lau rửa đầu hút mẫu và đầu hút hóa chất, có bộ phận phát hiện mức chất dịch, phát hiện cục đông, và bảo vệ sự va chạm cả về chiều ngang lẫn chiều dọc, giảm thiểu sự lây nhiễm mẫu</li> <li>Khay chứa mẫu và hoá chất đa chức năng, người sử dụng có thể tự quy định vị trí mẫu và vị trí thuốc thử. Hỗ trợ nhiều dạng ống mẫu và cuvette mẫu</li> <li>Nhập thông tin bệnh nhân dễ dàng, do người sử dụng quy định, thích ứng với mọi labo</li> </ul> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-10 | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-11
1184 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở Bi-PAP, CPAP | Máy giúp thở | DV64D | DeVilbiss Healthcare LLC | Mỹ | DeVilbiss Healthcare LLC | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Tuệ Minh | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 56000000 | t | Chiếc | true | 2021-07-02 | 2021-10-02 | <ul><li>Model :&nbsp;DV64 D</li><li>Hãng sản xuất: Devilbiss Healthcare</li><li>Xuất xứ: Mỹ</li><li>Năm sản xuất: 2021 trở về sau</li><li>Chất lượng máy: Mới 100%</li></ul> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính : 01 máy </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phận làm ẩm :01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt nạ thở : 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống thở : 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi&nbsp;đựng máy : 01 cái </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng&nbsp;Việt : 01 bộ</span></p> |  | <p>- Độ ồn : 26 dBA</p><p>-Dải áp lực: Từ 3 tới 20 cm H2O</p><p>-Các phương thức vận hành : CPAP, AUTO CPAP</p><p>-Nguồn điện toàn cầu : Có</p><p>-Chiều dài dây điện nguồn AC : 8 feet</p><p>-Tự động điều chỉnh độ cao : Có</p><p>-Các kích thước (Cao x Rộng x Sâu) : 10,7 x 16.5 x 17.5 cm</p><p>-Trọng lượng máy : 1,22 kg</p><p>-Bù việc rò rỉ tự động: Có</p><p>-Tự động bật/tắt : Có</p><p>-Chiều dài ống dẫn : 10 feet</p><p>-Buồng làm ẩm :Bảo vệ chống tràn</p><p>-Tấm thép không rỉ chống ăn mòn</p><p>Vách ngăn độc đáo để làm tăng sự trao đổi không khí với nước cho độ ẩm tối ưu</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Tuệ Minh | 2021-02-25 | Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Tuệ Minh | 2021-07-02
1185 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi huyết động | Máy đo cung lượng tim xâm lấn tối thiểu 3 chức năng (Máy đo cung lượng tim PiCCO) | PC4000+PC4510+PC5140 | Pulsion Medical Systems SE (thuộc Maquet Critical Care AB, Getinge Group) | Đức | Pulsion Medical Systems SE (thuộc Maquet Critical Care AB, Getinge Group) | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1900000000 | t | Bộ | true | 2021-01-25 | 2021-12-31 | <p>Máy sử dụng 3 công nghệ khác nhau:</p><p>- Công nghệ ProAQT: Cho phép theo dõi thông số huyết động dựa trên đương artline theo huyết IBP trên monitor theo dõi bệnh nhân, dùng cho nhóm bệnh tiền sốc, bắt đầu vào giai đoạn sốc và bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật.</p><p>- Công nghệ PiCCO: Kết hợp hai phương pháp phân tích đường viền xung mạch và phương pháp hòa loãng nhiệt qua phổi, dùng theo dõi các thông số huyết động và nước ngoài mạch trong phổi để đánh giá phù phổi.</p><p>- Công nghệ LiMON: Đánh giá chức năng gan dùng cho bệnh nhân cắt gan và ghép gan.</p> | <p>1. Máy chính tích hợp bộ đo cung lượng tim xung mạch ProAQT và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>2. Bộ đo cung lượng tim kết hợp pha loãng nhiệt qua phổi PiCCO và phụ kiện: 01 bộ</p><p>&nbsp;Bao gồm:</p><p>2.1. Thiết bị đo cung lượng tim công nghệ PiCCO: 01 chiếc</p><p>2.2. Cáp nối cảm biến nhiệt đầu vào: 01 chiếc</p><p>2.3. Cáp nối cảm biến nhiệt đầu ra: 01 chiếc</p><p>2.4. Cáp nối với bộ cảm biến đo huyết áp động mạch: 02 chiếc</p><p>2.5. Adapter để truyền thông số huyết áp xâm lấn: 02 chiếc</p><p>3. Bộ đo chức năng đào thải gan LiMON: 01 bộ</p><p>Bao gồm:</p><p>3.1. Thiết bị đo chức năng đào thải gan LiMON: 01 chiếc</p><p>3.2. Cảm biến LiMON: 01 chiếc</p><p>4. Các bộ vật tư tiêu hao:</p><p>Bao gồm:</p><p>4.1. Catheter động mạch đùi có đầu nhận cảm biến áp lực và nhiệt độ: 05 bộ</p><p>4.2. Bộ cảm biến đo huyết áp động mạch và bộ phận cảm biến nhiệt: 05 bộ&nbsp;</p><p>4.3. Bộ đo các thông số huyết động ProAQT: 01 bộ</p><p>5. Giá giữ cảm biến đo huyết áp xâm lấn: 01 chiếc</p><p>6. Kẹp cố định giá giữ cảm biến: 01 chiếc</p><p>7. Xe đẩy máy: 01 chiếc</p> |  | <p>1. Bộ đo cung lượng tim PiCCO:</p><p>-&nbsp;Trả lời cho bác sỹ các câu hỏi về: tình trạng tim mạch hiện tại của bệnh nhân, tiền gánh và hậu gánh, đáp ứng truyền dịch và mức tiến triển phù phổi.</p><p>- Các nghiên cứu căn cứ trên chỉ số tổng thể tích cuối tâm trương toàn bộ cho phép giảm thời gian bệnh nhân nằm trong khoa hồi sức tích cực</p><p>- Tối ưu hóa điều trị các bệnh nhân mổ tim mở, giảm tỉ lệ biến chứng 36%</p><p>- Giảm thời gian bệnh nhân nằm trong khoa hồi sức cấp cứu 32%</p><p>- Các thông số theo dõi: CI, SVI, dPmx, CPI, SVRI, SVV, PPV, HR, GEDI, CFI, GEF, ELWI, PVPI</p><p>2. Bộ đo ProAQT (tích hợp cùng máy chính):</p><p>- ProAQT đo các thông số huyết động dựa trên thuật toán của PiCCO, tích hợp bên trong máy PulsioFlex</p><p>- ProAQT sử dụng cho các ca bệnh nhân: thực hiện nhiều thủ thuật phức hợp với nguy cơ biến chứng cao trong mổ và sau mổ, dự đoán mất máu cao (&gt;20%) và thể tích dịch thay thế trong suốt quá trình phẫu thuật dẫn đến giảm thể tích hoặc quá tải, thời gian phẫu thuật dài (&gt;120 phút)</p><p>3. Bộ đo LiMON:</p><p>- LiMON theo dõi chức năng gan toàn bộ bởi sự biến đổi độ bão hòa oxy máu</p><p>- Đo hệ số được đào thải của chất chẩn đoán ICG (PDRICG)</p><p>- Giúp bác sỹ nhận được các thông tin: biết được bệnh nhân có nguy cơ đang bị hoặc sẽ bị suy gan, có nguy cơ rối loạn vi tuần hoàn do giảm tưới máu mô, chức năng của phần gan còn lại có đủ chịu đựng cho phẫu thuật cắt gan, có hiện tượng suy miếng gan ghép trong phẫu thuật ghép gan hay không</p><p>- Trong hồi sức tích cực</p><p>- Trong ghép tạng</p><p>- Trong phẫu thuật cắt gan</p><p>- Trong mổ tim mở</p><p>- Trong bộ môn gan học</p> | <p>- Giao hàng tại đơn vị sử dụng cuối cùng</p><p>- Hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng cuối cùng</p><p>- Bảo trì 4 tháng/ lần trong thời gian bảo hành</p><p>- Hỗ trợ kỹ thuật online 24/7 trong thời gian sử dụng máy</p><p>- Hỗ trợ kỹ thuật tại đơn vị sử dụng máy trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu</p><p>- Bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2020-11-24 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2021-05-27
1186 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ banh bên KENT phẫu thuật rút gọn | TKZ-F10328-2 | Takasago Medical Industry Co., Ltd. | Nhật Bản | Takasago Medical Industry Co., Ltd. | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 203808000 | t | Bộ | true | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p>Bộ banh bên KENT phẫu thuật rút gọn</p><p><br></p><p>Mã CODE: TKZ-10328 -2</p><p><br></p><p>Hãng sản xuất: Takasago Medical Industry Co., Ltd</p><p><br></p><p>Sản phẩm được làm bằng thép không rỉ, hạn chế tối đa sự ăn mòn&nbsp;, dùng trong phẫu thuật ghép gan, mật,...</p> | <p>Cấu hình/ thông số kỹ thuật của 1 bộ banh Kent phẫu thuật rút gọn:</p><ol><li>TKZ-F10328-G/Thanh đỡ G, kích thước 600mm: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-HS/Banh tự giữ HS: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-E/Chốt cố định E: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-D(5)/Móc yên ngựa D5,&nbsp;kích thước rộng 29mm x sâu 40mm: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-D(6)/ Móc yên ngựa D6,&nbsp;kích thước rộng 29mm x sâu 29mm: 2 chiếc</li></ol> |  | <p>Cấu hình/ thông số kỹ thuật của 1 bộ banh Kent phẫu thuật rút gọn:</p><ol><li>TKZ-F10328-G/Thanh đỡ G, kích thước 600mm: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-HS/Banh tự giữ HS: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-E/Chốt cố định E: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-D(5)/Móc yên ngựa D5,&nbsp;kích thước rộng 29mm x sâu 40mm: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-D(6)/ Móc yên ngựa D6,&nbsp;kích thước rộng 29mm x sâu 29mm: 2 chiếc</li></ol><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 2021-06-17
1187 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi huyết động | Máy đo cung lượng tim xâm lấn tối thiểu 3 chức năng (Máy đo cung lượng tim PiCCO) | PC4000+PC4510+PC3040 | Pulsion Medical Systems SE (thuộc Maquet Critical Care AB, Getinge Group) | Đức | Pulsion Medical Systems SE (thuộc Maquet Critical Care AB, Getinge Group) | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1900000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2021-12-31 | <p>Máy sử dụng 3 công nghệ khác nhau:</p><p>- Công nghệ ProAQT: Cho phép theo dõi thông số huyết động dựa trên đương artline theo huyết IBP trên monitor theo dõi bệnh nhân, dùng cho nhóm bệnh tiền sốc, bắt đầu vào giai đoạn sốc và bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật.</p><p>- Công nghệ PiCCO: Kết hợp hai phương pháp phân tích đường viền xung mạch và phương pháp hòa loãng nhiệt qua phổi, dùng theo dõi các thông số huyết động và nước ngoài mạch trong phổi để đánh giá phù phổi.</p><p>- Công nghệ CeVOX: Dùng theo dõi nồng độ bão hòa oxy tĩnh mạch trung tâm liên tục theo thời gian thực</p> | <p>1. Máy chính tích hợp bộ đo cung lượng tim xung mạch ProAQT và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>2. Bộ đo cung lượng tim kết hợp pha loãng nhiệt qua phổi PiCCO và phụ kiện: 01 bộ</p><p>&nbsp;Bao gồm:</p><p>2.1. Thiết bị đo cung lượng tim công nghệ PiCCO: 01 chiếc</p><p>2.2. Cáp nối cảm biến nhiệt đầu vào: 01 chiếc</p><p>2.3. Cáp nối cảm biến nhiệt đầu ra: 01 chiếc</p><p>2.4. Cáp nối với bộ cảm biến đo huyết áp động mạch: 02 chiếc</p><p>2.5. Adapter để truyền thông số huyết áp xâm lấn: 02 chiếc</p><p>3. Thiết bị CeVOX đo độ bão hòa oxy máu tĩnh mạch trung tâm liên tục theo thời gian thực (ScvO2 liên tục theo thời gian thực): 01 chiếc</p><p>4. Các bộ vật tư tiêu hao:</p><p>Bao gồm:</p><p>4.1. Catheter động mạch đùi có đầu nhận cảm biến áp lực và nhiệt độ: 05 bộ</p><p>4.2. Bộ cảm biến đo huyết áp động mạch và bộ phận cảm biến nhiệt: 05 bộ&nbsp;</p><p>4.3. Đầu đo độ bão hòa oxy máu tĩnh mạch trung tâm liên tục theo thời gian thực ScvO2: 01 bộ&nbsp;</p><p>4.4. Bộ đo các thông số huyết động ProAQT: 01 bộ</p><p>5. Giá giữ cảm biến đo huyết áp xâm lấn: 01 chiếc</p><p>6. Kẹp cố định giá giữ cảm biến: 01 chiếc</p><p>7. Xe đẩy máy: 01 chiếc</p> |  | <p>1. Bộ đo cung lượng tim PiCCO:</p><p>-&nbsp;Trả lời cho bác sỹ các câu hỏi về: tình trạng tim mạch hiện tại của bệnh nhân, tiền gánh và hậu gánh, đáp ứng truyền dịch và mức tiến triển phù phổi.</p><p>- Các nghiên cứu căn cứ trên chỉ số tổng thể tích cuối tâm trương toàn bộ cho phép giảm thời gian bệnh nhân nằm trong khoa hồi sức tích cực</p><p>- Tối ưu hóa điều trị các bệnh nhân mổ tim mở, giảm tỉ lệ biến chứng 36%</p><p>- Giảm thời gian bệnh nhân nằm trong khoa hồi sức cấp cứu 32%</p><p>- Các thông số theo dõi: CI, SVI, dPmx, CPI, SVRI, SVV, PPV, HR, GEDI, CFI, GEF, ELWI, PVPI</p><p>2. Thiết bị CeVOX:</p><p>- CeVOX theo dõi liên tục độ bão hóa oxy máu tĩnh mạch trung tâm (ScvO2), chỉ số cung cấp oxy tới mô (DO2I), chỉ số tiêu thụ oxy của mô (VO2I)</p><p>- Giảm thiểu biến chứng và tử vong: giảm ScvO2 gắn liền với tăng nguy cơ biến chứng hậu phẫu trong các ca có nhiều nguy cơ</p><p>- Giảm thiểu chi phí: Giảm số ngày nằm viện, giảm tải công việc cho nhân viên y tế lấy mẫu khí máu</p><p>3. Bộ đo ProAQT (tích hợp cùng máy chính):</p><p>- ProAQT đo các thông số huyết động dựa trên thuật toán của PiCCO, tích hợp bên trong máy PulsioFlex</p><p>- ProAQT sử dụng cho các ca bệnh nhân: thực hiện nhiều thủ thuật phức hợp với nguy cơ biến chứng cao trong mổ và sau mổ, dự đoán mất máu cao (&gt;20%) và thể tích dịch thay thế trong suốt quá trình phẫu thuật dẫn đến giảm thể tích hoặc quá tải, thời gian phẫu thuật dài (&gt;120 phút)</p> | <p>- Giao hàng tại đơn vị sử dụng cuối cùng</p><p>- Hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng cuối cùng</p><p>- Bảo trì 4 tháng/ lần trong thời gian bảo hành</p><p>- Hỗ trợ kỹ thuật online 24/7 trong thời gian sử dụng máy</p><p>- Hỗ trợ kỹ thuật tại đơn vị sử dụng máy trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu</p><p>- Bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2020-11-24 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2021-05-27
1188 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Om-6 | Takagi Seiko Co., Ltd. | Nhật Bản | Takagi Seiko Co., Ltd. | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2021-06-24 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thị kính trường nhìn rộng &nbsp;tăng 10% làm tăng trường nhìn thực tế và cung cấp tầm nhìn tốt hơn từ kính hiển vi.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu tiêu cự sâu hơn khoảng 1.5 lần </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đa dạng kính lọc</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kính lọc ánh sáng xanh, làm giảm ánh sáng xanh điển hình của đèn LED</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kính lọc màu xanh coban</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kính lọc màu xanh lá cây</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kính lọc hấp thụ nhiệt</p><p>Dùng núm đổi kính lọc có thể dễ dàng đổi giữa các kính lọc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng Led chiếu sáng trực tiếp gắn trực tiếp ở đầu kính hiển vi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng đèn LED làm nguồn sáng không chỉ giảm sự lo lắng do nổ bỏng đèn mà còn cho phép tiết kiệm năng lượng đáng kể, tiêu thụ điện giảm tới 85% so với model trước đây</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn đạp dễ dàng sử dụng nhờ độ nghiêng phù hợp, chống nước</p> | <p>Chân đế di động trên 4 bánh xe: 01 cái</p><p>Cánh tay nâng: 01 cái</p><p>Thị kính 12.5 X : 01 bộ</p><p>Vật kính F=200 mm: 01 cái</p><p>Khớp nối : 01 cái</p><p>Pe dan điều khiển chân: 01 cái</p><p>Bộ núm tiệt trùng: 01 bộ</p><p>Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p>- Camera: 01 cái</p><ul><li>Thị kính thẳng: 01 cái</li><li>Vật kính f=250mm</li><li>Khớp nối: 01 cái</li></ul> | <p> Kính hiển vi</p><p> Thay đổi độ phóng đại</p><p> Thay đổi thủ công độ phóng đại theo 3 nấc</p><p> Vật kính</p><p> F=200mm</p><p> Thị kính</p><p> 12.5xw</p><p> Ống quan sát kép</p><p> Ống quan sát kép nghiêng 45°</p><p> Khả năng phóng đại</p><p> 4.7x, 7.8x, 12.5x</p><p> Trường nhìn thực tế</p><p> ø48mm, ø28.8, ø18mm</p><p> Hành trình tiêu điểm</p><p> 30mm</p><p> Chiếu sáng</p><p> Hệ thống</p><p> Chiếu sáng trực tiếp</p><p> Nguồn sáng</p><p> LED</p><p> Trường phát sáng</p><p> ø55mm</p><p> Chỉnh độ sáng</p><p> 9 nấc</p><p> Kính lọc</p><p> Hấp thụ nhiệt, Lọc ánh sáng xanh, Màu xanh cobalt, Màu xanh lá cây</p><p> Cánh tay, </p><p> chân đế</p><p> Khung</p><p> Khung đứng</p><p> Độ dài duỗi tối đa cánh tay</p><p> 1045mm</p><p> Hành trình dọc của cánh tay</p><p> 400mm</p><p> Kích thước đế</p><p> 600mmx600mm</p><p> Khác</p><p> Khối lượng</p><p> 62kg</p><p> Tiêu thụ điện</p><p> 70VA</p><p> Nguồn điện</p><p> AC100-230V 50/60Hz</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-04-23
1189 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Torque Rachet with Tension Arm 70Ncm | TRU-70BG | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 51384375 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>70NCM Torque Ratchet with Tension Arm</p> | <p>70NCM Torque Ratchet with Tension Arm</p> |  | <p>70NCM Torque Ratchet with Tension Arm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
1190 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung tập đứng sấp trẻ khuyết tật cao có ụ ngồi | PN51C.2 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 4800000 | t | Cái | true | 2021-06-05 | 2022-12-31 | <p>Khung&nbsp;tập đứng sấp trẻ khuyết tật cao có ụ ngồi</p> | <p>- Khung sắt sơn tĩnh điện, mousse bọc simily</p><p>- Khối lượng: 19 kg</p><p>- KT :91x60x89-115cm&nbsp;(+/- sai số 5%). Chân đến nách 70--&gt; 80 cm,ngang : 40cm</p><p>Dùng cho trẻ mới tập đứng, thăng bằng còn kém.&nbsp;</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>- Khung sắt sơn tỉnh điện, mousse bọc simily, mặt bàn gỗ</p><p>- KT: D91xR60Xc89-115cm (+/- sai số 5%) .</p><p>- Chân đến nách 70--&gt; 80 cm,ngang : 40cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Dùng cho trẻ mới tập đứng, thăng bằng còn kém.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>* Tập đứng trẽ bại não tư thế sấp</p><p class="ql-align-justify">* Dụng cụ này có thể điều chỉnh từ 0 – 90 độ ( từ tư thế nằm đến tư thế đứng thẳng ) , có dây đai để cố định các khớp bị co rút và đặc biêt nhất là loại này có cục nâng đở(có thể tháo rời) bằng mouse êm để ở giữa 2 khớp hông mục đích trợ giúp trẻ không bị tụt xuống khi đứng và ngăn ngừa co rút khép khớp hông .</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-05 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-05
1191 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung | Compact | CA-MI S.R.L. | Italy | CA-MI S.R.L. | Italy | ["2020"] | Công ty TNHH TPMED |  | Nhóm 3 |  |  | 2500000 | t | Cái | true | 2021-04-12 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: red;">COMPACT</strong> là máy xông khí dung với máy nén vận hành bằng píttông hiệu suất cao. Được thiết kế để chăm sóc sức khỏe tại nhà và điều trị tăng cường, với tay cầm cầm tiện lợi và ngăn chứa rộng rãi giúp lưu trữ linh kiện và dược phẩm dễ dàng.&nbsp;</p><p><br></p> | <p>- Bình phun khí dung HI-FLO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Mask thở cho người lớn với dây co giãn</p><p>- Mask thở cho trẻ em với dây co giãn</p><p>- Miếng đè lưỡi</p><p>- Ống thông mũi (không xâm lấn)</p><p>- Ống dẫn khí</p><p>- Bộ lọc khí</p> |  | <p>Máy nén:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm piston không dầu, không cần bảo dưỡng</p><p>Cấp điện:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230V-50Hz (các cấu hình khác theo yêu cầu)</p><p>Tiêu thụ điện:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170VA</p><p>Áp suất tối đa:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.0 bar&nbsp;&nbsp;43.5 psi&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 kPa</p><p>Áp suất hoạt động:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.3 bar&nbsp;&nbsp;18.9 psi&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 kPa</p><p>Tốc độ phun dẫn khí tối đa:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 lít/ phút</p><p>Tốc độ khí hoạt động:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.2 lít/ phút</p><p>Tốc độ phun khí dung với 4ml dung dịch: 0,5 ml/phút</p><p>Kích thước hạt phun:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3,25 mm (MMAD) (theo tiêu chuẩn EN-13544-1) </p><p>Nồng độ hạt có thể hít sâu (&lt;5mm):&nbsp;&nbsp;&gt;70%</p><p>Chu trình hoạt động:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Liên tục</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH TPMED | 2021-04-12 | Công ty TNHH TPMED | 2021-04-12
1192 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng | ANTERIS 30B | Brandon Medical Company Ltd. | Đức | Brandon Medical Company Ltd. | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ kỹ thuật IME | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1100000000 | t | Cái | true | 2021-03-30 | 2021-12-31 | <p>Bàn mổ đa năng điều khiển điện thủy lực</p> | <p>Khung bàn mổ với 4 bánh xe có khóa: 01 </p><p>Bộ đỡ tay: 01 bộ</p><p>Khung màn chắn gây mê: 01 chiếc</p><p>Đệm: 01 cái</p><p>Bộ điều khiển đạp chân: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đệm được làm bằng vật liệu giúp ngăn ngừa việc loét áp lực cho bệnh nhân</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cassette đựng phim chụp X-quang </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn được vận hành qua bộ bàn đạp lựa chọn kết hợp với bàn đạp thủy lực</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span> <span style="color: black;">điều chỉnh độ cao bàn, dốc ngược/ xuôi, nghiêng trái, nghiêng phải</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn được trang bị bánh xe đôi, với kích thước bánh xe: 125 mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có bánh xe thứ 5 giúp định hướng khi di chuyển</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước chiều dài bàn mổ: 2130 mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước chiều rộng bàn mổ: 540 mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước phần chân đế: 1120 x 580 mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh chiều cao bàn (không có đệm): 690 –1050 mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh dốc ngược/ xuôi: 30°/30°</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh nghiêng bên phải/bên trái: 20°/20°</span></p><p><span style="color: black;">Điều chỉnh phần đỡ đầu (lên/xuống): 30°/45°</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ kỹ thuật IME | 2021-03-30 | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ kỹ thuật IME | 2021-03-30
1193 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường hồi sức điều khiển điện 4 mô tơ | P110-71 | Công Ty Hữu Hạn Kim Loại Sheng Bang | Việt Nam | Platz Co., Ltd | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 80000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2022-12-15 | <p>5 chức năng hoạt động với bộ điều khiển cầm tay:</p><p>- Nâng hạ chiều cao giường: từ 230mm đến 635mm (±5%)</p><p>- Nâng hạ kết hợp phần lưng từ 0° đến ≥70° và phần gối chân từ 0° đến ≥22°</p><p>- Nâng hạ phần khớp cổ từ 0° đến ≥20°</p><p>- Nâng hạ phần lưng từ 0° đến ≥70°</p><p>- Nâng hạ phần gối chân từ 0° đến ≥22°</p> | <p>Khung giường chính: 01 bộ</p><p>Nệm đi kèm: 01 cái</p><p>Cây treo bình dịch: 01 cái</p> |  | <p>- Kích thước: Dài 2110mm x Rộng 1000mm x Cao 230-635mm (±5%)</p><p>- Tải trọng tối đa cho phép: 250 kg</p><p>- Chất liệu: Thép chịu lực</p><p>- Sơn tĩnh điện 2 lớp</p><p>- Bánh xe đôi có khoá</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-08 | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-08
1194 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Ball Attachment & Cap-3 (Kit of 3pcs) | BA-3 | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 5850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Khóa cài bi và nắp (BA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> </ul> | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Khóa cài bi và nắp (BA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Khóa cài bi và nắp (BA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
1195 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Đèn khám tai mũi họng | Đèn đội đầu soi tai, mũi họng | BT 410A | Bistos Co., Ltd | Hàn Quốc | Bistos Co., Ltd | Hàn Quốc |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 900000 | f | Chiếc | false | 2020-12-03 | 2021-12-03 | <p>Đèn Clar khám bệnh đội đầu Bistos Cường độ sáng : 30,000 lux - Tuổi thọ đèn LED lên đến 50,000 giờ - Nhiệt độ màu : 6,000 kelvin - Nguồn Pin : 3,7 V - Hoạt động liên tục 4 giờ - Dung lượng Pin : 2200 mA - Loại Pin : Li-ion ( có chế độ bảo vệ đoản mạch bên trong)</p> | <p>Đèn Clar khám bệnh đội đầu Bistos Cường độ sáng : 30,000 lux - Tuổi thọ đèn LED lên đến 50,000 giờ - Nhiệt độ màu : 6,000 kelvin - Nguồn Pin : 3,7 V - Hoạt động liên tục 4 giờ - Dung lượng Pin : 2200 mA - Loại Pin : Li-ion ( có chế độ bảo vệ đoản mạch bên trong)</p> |  | <p>Đèn Clar khám bệnh đội đầu Bistos Cường độ sáng : 30,000 lux - Tuổi thọ đèn LED lên đến 50,000 giờ - Nhiệt độ màu : 6,000 kelvin - Nguồn Pin : 3,7 V - Hoạt động liên tục 4 giờ - Dung lượng Pin : 2200 mA - Loại Pin : Li-ion ( có chế độ bảo vệ đoản mạch bên trong)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-03 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-03
1196 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi huyết động | Máy đo cung lượng tim xâm lấn tối thiểu 2 chức năng (Máy đo cung lượng tim PiCCO) | PC4000+PC4510 | Pulsion Medical Systems SE (thuộc Maquet Critical Care AB, Getinge Group) | Đức | Pulsion Medical Systems SE (thuộc Maquet Critical Care AB, Getinge Group) | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1700000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2021-12-31 | <p>Máy sử dụng 2 công nghệ khác nhau:</p><p>- Công nghệ ProAQT: Cho phép theo dõi thông số huyết động dựa trên đương artline theo huyết IBP trên monitor theo dõi bệnh nhân, dùng cho nhóm bệnh tiền sốc, bắt đầu vào giai đoạn sốc và bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật.</p><p>- Công nghệ PiCCO: Kết hợp hai phương pháp phân tích đường viền xung mạch và phương pháp hòa loãng nhiệt qua phổi, dùng theo dõi các thông số huyết động và nước ngoài mạch trong phổi để đánh giá phù phổi.</p> | <p>1. Máy chính tích hợp bộ đo cung lượng tim xung mạch ProAQT và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>2. Bộ đo cung lượng tim kết hợp pha loãng nhiệt qua phổi PiCCO và phụ kiện: 01 bộ</p><p>&nbsp;Bao gồm:</p><p>2.1. Thiết bị đo cung lượng tim công nghệ PiCCO: 01 chiếc</p><p>2.2. Cáp nối cảm biến nhiệt đầu vào: 01 chiếc</p><p>2.3. Cáp nối cảm biến nhiệt đầu ra: 01 chiếc</p><p>2.4. Cáp nối với bộ cảm biến đo huyết áp động mạch: 02 chiếc</p><p>2.5. Adapter để truyền thông số huyết áp xâm lấn: 02 chiếc</p><p>3. Các bộ vật tư tiêu hao:</p><p>Bao gồm:</p><p>3.1. Catheter động mạch đùi có đầu nhận cảm biến áp lực và nhiệt độ: 05 bộ</p><p>3.2. Bộ cảm biến đo huyết áp động mạch và bộ phận cảm biến nhiệt: 05 bộ&nbsp;</p><p>3.3. Bộ đo các thông số huyết động ProAQT: 01 bộ</p><p>4. Giá giữ cảm biến đo huyết áp xâm lấn: 01 chiếc</p><p>5. Kẹp cố định giá giữ cảm biến: 01 chiếc</p><p>6. Xe đẩy máy: 01 chiếc</p> |  | <p>1. Bộ đo cung lượng tim PiCCO:</p><p>-&nbsp;Trả lời cho bác sỹ các câu hỏi về: tình trạng tim mạch hiện tại của bệnh nhân, tiền gánh và hậu gánh, đáp ứng truyền dịch và mức tiến triển phù phổi.</p><p>- Chỉ số tổng thể tích cuối tâm trương toàn bộ (GEDI) là chỉ số lâm sàng tiền gánh đáng tin cậy và đã được kiểm chuẩn</p><p>- Chỉ số tổng thể tích cuối tâm trương toàn bộ (GEDI) và thể tích nước ngoài mạch trong phổi (ELWI) cùng với độ biến thiên thể tích nhát bóp (SVV) đo bởi công nghệ PiCCO là giải pháp có giá trị kiểm soát thể tích dịch truyền cho bệnh nhân</p><p>- Các nghiên cứu căn cứ trên chỉ số tổng thể tích cuối tâm trương toàn bộ cho phép giảm thời gian bệnh nhân nằm trong khoa hồi sức tích cực</p><p>- Tối ưu hóa điều trị các bệnh nhân mổ tim mở, giảm tỉ lệ biến chứng 36%</p><p>- Chỉ số thể tích nước ngoài mạch trong phổi (ELWI) cho phép đánh giá phù phổi</p><p>- Là thông số để cảnh báo tình trạng truyền dịch quá tải</p><p>- Cho phép giảm thiểu tần số các ca chụp X quang để đánh giá phù phổi</p><p>- Giảm thời gian bệnh nhân nằm trong khoa hồi sức cấp cứu 32%</p><p>- Các thông số theo dõi: CI, SVI, dPmx, CPI, SVRI, SVV, PPV, HR, GEDI, CFI, GEF, ELWI, PVPI</p><p>2. Bộ đo ProAQT (tích hợp cùng máy chính):</p><p>- ProAQT đo các thông số huyết động dựa trên thuật toán của PiCCO, tích hợp bên trong máy PulsioFlex</p><p>- ProAQT cho phép thực hiện đích điều trị sớm có hướng dẫn, giúp giảm thời gian và chi phí điều trị: hỗ trợ tối ưu hóa truyền dịch hồi sức, giảm thiểu các biến chứng hậu phẫu, giảm thiểu nhiễm trùng</p><p>- Cải thiện tình trạng bệnh nhân: giúp bác sỹ đưa ra các phác đồ điều trị phù hợp với từng bệnh nhân, sớm phát hiện tình trạng bất ổn</p><p>- ProAQT sử dụng cho các ca bệnh nhân: thực hiện nhiều thủ thuật phức hợp với nguy cơ biến chứng cao trong mổ và sau mổ, dự đoán mất máu cao (&gt;20%) và thể tích dịch thay thế trong suốt quá trình phẫu thuật dẫn đến giảm thể tích hoặc quá tải, thời gian phẫu thuật dài (&gt;120 phút)</p> | <p>- Giao hàng tại đơn vị sử dụng cuối cùng</p><p>- Hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng cuối cùng</p><p>- Bảo trì 4 tháng/ lần trong thời gian bảo hành</p><p>- Hỗ trợ kỹ thuật online 24/7 trong thời gian sử dụng máy</p><p>- Hỗ trợ kỹ thuật tại đơn vị sử dụng máy trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu</p><p>- Bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2020-11-24 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2021-05-27
1197 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần | System 2450 | Consolidated Medical Equipment Company | Mexico | Conmed Corporation | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | Mexico | Nhóm 4 |  |  | 480000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-23 | 2022-04-23 | <p>Thông tin chung:</p><ul><li>Tên sản phẩm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Dao mổ điện cao tần&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Model&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: SYSTEM 2450</li><li>Hãng sản xuất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Consolidated Medical Equipment Company, Mexico</li><li>Chủ sở hữu:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Conmed Corporation, Mỹ</li><li>Chứng chỉ chất lượng&nbsp;&nbsp;&nbsp;: ISO 13485:2016</li></ul> | <p>Cấu hình tiêu chuẩn:</p><ol><li>Máy chính: 01 cái</li><li>Bộ điều khiển bằng bàn đạp chân lưỡng cực kèm cáp: 01 bộ</li><li>Bộ điều khiển bằng bàn đạp chân đơn cực kèm cáp: 01 bộ</li><li>Tấm điện cực bệnh nhân kèm dây cáp, loại tấm đơn, dùng 1 lần: 01 cái</li><li>Tấm điện cực trung tính dùng nhiều lần, kèm cáp nối: 01 cái</li><li>Tay dao đơn cực điều khiển bằng nút bấm trên tay dao, dùng nhiều lần, kèm cáp nối: 01 cái</li><li>Tay dao đơn cực điều khiển bằng nút bấm trên tay dao, dùng 1 lần, kèm cáp: 01 cái</li><li>Forceps lưỡng cực kèm cáp, điều khiển bằng tay, dài 19cm, đầu nhọn, đường kính 0.7mm: 01 cái</li><li>Xe đẩy: 01 cái</li></ol><p> </p><p><br></p> |  | <p><strong>&nbsp;Thông số kỹ thuật</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển bằng vi xử lý, sử dụng công nghệ đáp ứng động, đáp ứng với sự thay đổi về tính chất mô nhằm cung cấp công suất cắt mong muốn, giảm các tổn thương tới các vùng mô xung quanh. Có thể cắt được trong môi trường nước, trong môi trường mỡ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có ít nhất 7 chế độ cắt đốt&nbsp;khác nhau. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng các phím điều khiển tăng/giảm để điều chỉnh công suất và hiển thị số trên màn hình cho các chế độ cắt đơn cực, cầm máu và cắt lưỡng cực.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng theo dõi tiếp xúc tự động nhằm cảnh báo nếu bệnh nhân và tấm nối đất có sự tiếp xúc không tốt, tránh gây bỏng cho bệnh nhân.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khả năng tự động lưu chương trình được cài đặt gần nhất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có đầy đủ các chế độ cảnh báo và báo động bằng đèn và âm thanh trong trường hợp điện cực trung tính tiếp xúc kém hoặc máy có sự cố.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy có chức năng tự kiểm tra và báo các mã lỗi tương ứng để sửa chữa theo hướng dẫn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể lưu trữ được 50 lỗi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có đầu nối kết hợp công tắc tay/ công tắc chân và đầu nối công tắc tay riêng biệt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có đầu nối công tắc chân kiểu Bovie hoặc loại tương đương được kết hợp với đầu nối công tắc tay/công tắc chân đơn cực.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cổng giao diện&nbsp;để kết nối với các thiết bị phòng mổ khác </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có giao diện tích hợp bên trong để kết nối với bộ phận hút khói</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | 2021-04-23 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | 2021-04-23
1198 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim 12 kênh | Beneheart R12 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 120000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-18 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong style="color: black;">THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ĐIỆN TIM 12 KÊNH</strong></p><p class="ql-align-center"><strong style="color: black;">Model/Ký mã hiệu: BeneHeart R12</strong></p><p class="ql-align-center"><strong style="color: black;">Hãng sản xuất: Mindray</strong></p><p><br></p> | <ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Cáp bệnh nhân ECG có điện cực cắm, điện cực kẹp chi, điện cực hút (IEC / AHA): 01 Cái</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Đầu kẹp điện cực ECG (IEC / AHA): 01 Cái</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Cáp bệnh nhân ECG có điện cực cắm, bộ kẹp dẫn từ sang miếng dán, miếng dán điện cực ECG: 1 Cái</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Dây nguồn: 01 Bộ</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Pin theo máy: 1 Cái</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Giấy in nhiệt: 01 Cuộn</span></li><li class="ql-align-justify">Xe đẩy chính hãng: 01 cái</li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Bộ Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh – Tiếng Việt: 01 Bộ</span></li></ul> | [7 empty] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-05-18 | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-05-18
1199 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân 1 tay quay | HP-N100 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát |  | Nhóm 5 |  |  | 16500000 | t | Cái | true | 2021-06-23 | 2022-06-23 | <p>Dùng để chăm sóc, cấp cứu, khám chữa bệnh cho bệnh nhân trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà,…</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp; Giường chính: 01 Cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Nệm: 01 Cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Cọc truyền: 01 Cái.</p><p class="ql-align-justify">- Kẹp toa thuốc: 01 Cái</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2021-06-23 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2021-06-23
1200 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang tổng quát | Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, model FXRD-1717VA | FXRD-1717VA | Vieworks Co., Ltd. | Hàn Quốc | Vieworks Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 440000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, model FXRD-1717VA</p> | <p>Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, model FXRD-1717VA bao gồm:</p> <p>1/ Tấm cảm biến X-quang, model FXRD-1717VA: 01 tấm</p> <p>2/ Khối cấp nguồn IOBOX: 01 cái</p> <p>3/ Cáp nguồn: 01 sợi</p> <p>4/ Cáp tín hiệu: 01 sợi</p> <p>5/ Cáp mạng: 01 sợi</p> <p>6/ Adapter: 01 cái</p> <p>7/ Phần mềm kết nối và xử lý ảnh: 1 bộ</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-11 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-11
1201 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động | CS-1200 | Dirui Industrial Co. Ltd | Trung Quốc | Dirui Industrial Co. Ltd | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1730000000 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p><strong>- Máy phân tích&nbsp;sinh hóa tự động. Model: CS-1200</strong></p> <p>- Hãng sản xuất: Dirui Industrial Co., Ltd</p> <p>- Nước sản xuất: Trung Quốc</p> | <p>Máy chính và phụ kiện chuẩn</p> |  | <p><b>Loại thiết bị </b>:&nbsp;Hoàn toàn tự động, riêng biệt, ưu tiên mẫu STAT</p> <p><b>Tốc độ:&nbsp;800 test/h</b> cho xét nghiệm sinh hóa và <b>400 test/h</b> cho xét nghiệm điện giải ISE (lựa chọn thêm)</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-10-22 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-11-11
1202 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | MÁY HẤP NHIỆT ĐỘ THẤP DỤNG CỤ Y TẾ 60 lít (Máy hấp nhiệt độ thấp plasma lạnh-đóng gói vô khuẩn tự động/ Không phụ thuộc vật tư tiêu hao vào nhà sản xuất ) | ASP-60 /PLUS | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E | Việt Nam | ["2021"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 950000000 | t | Cái | true | 2021-05-07 | 2021-12-31 | <p><strong>Thông tin chung về thiết bị</strong></p><p><strong>Ứng dụng:</strong>&nbsp;Tiệt trùng plasma lạnh và đóng gói tự động vô trùng toàn bộ các dụng cụ y tế kim loại và phi kim loại: ống dây máy thở, mặt nạ, bóng ambu, dây nội soi, dụng cụ không chịu nhiệt chuyên khoa các loại…</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Cấu hình tiêu chuẩn:</strong></p><ul><li>Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 01 máy.</li><li>Phụ kiện tiêu chuẩn:</li><li>Máy đo kiểm tra trực tiếp hoạt tính buồng khử trùng ozone plasma (Handheld ozone monitor): 01 cái.</li><li>Hộp que test thử màu trực tiếp: 01 hộp (24 que/hộp)</li><li>Đồng hồ lưu lượng oxy cấp vào: 01 bộ.</li><li>Túi đóng gói PA tiêu chuẩn: 700 cái.</li><li>Túi đóng gói PE tiêu chuẩn: 700 cái.</li><li>Kính UV: 01 cái.</li><li>Dung dịch thử màu (Ozone test): 10 bình (10ml/bình)</li><li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (tiếng Việt): 01 quyển.</li></ul><p>&nbsp;</p><ol><li><strong>Đặc điểm chung:</strong></li></ol><ul><li>Sử dụng nguồn vào là oxy y tế (từ oxy trung tâm của bệnh viện hoặc bình ngoài) để tạo ra ozone plasma lạnh ở nhiệt độ thấp (6 độ C ÷ 10 độ C).</li><li>Công nghệ khử khuẩn trực tiếp: khí ozone plasma lạnh được tạo ra sẽ bơm trực tiếp vào túi dụng cụ để khử trùng trực tiếp bởi oxy nguyên tử.</li><li>Sử dụng vật tư tiêu hao đầu vào là khí oxy y tế nên tuyệt đối an toàn cho sức khỏe nhân viên y tế.</li><li>Tích hợp khâu xử lý lưu trữ cuối cùng bằng hệ thống UVc đa chiều siêu bền.</li><li>Đối tượng phục vụ rất rộng và phù hợp nhu cầu thông dụng hằng ngày tại bệnh viện: dụng cụ kim loại, dụng cụ không chịu nhiệt, ống dây máy thở, ambu, mặt nạ, chai lọ, ống hút, dây nội soi, dụng cụ thăm khám lâm sàng…</li><li>Hóa chất tiêu hao, vật tư bao bì tiêu hao không phụ thuộc vào nhà cung cấp thiết bị cùng với chi phí vận hành thấp.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li><li>Nguồn điện: 220 – 240VAC, 50/60Hz /1 pha</li><li>Công suất tiêu thụ trung bình: 300 W/h.</li><li>Môi trường hoạt động: Nhiệt độ từ 5 độ C đến 40 độ C, độ ẩm tối đa 90%, phù hợp với khí hậu Việt Nam.</li><li>Thiết kế thân thiện, thuận tiện cho người sử dụng, đảm bảo an toàn.</li></ul> | <p><strong><em>Dung tích 60lít / 65 lít (Model: ASP-60 / PLUS 65)</em></strong></p><ul><li>Kích thước tổng thể máy tiêu chuẩn (cao x ngang x sâu): 137cm x165cm x72cm</li><li>Thể tích buồng hấp plasma đóng gói tự động :<strong> 60 lít - 65 lít</strong></li><li>Đóng gói đa năng tự động cho mọi loại túi thông dụng PA, PP và PE:</li><li>Kích thước túi tiêu chuẩn: 20cm x 30cm.</li><li>Kích thước túi tối đa:</li></ul><p>20cmx 30 cm ( ASP-60)</p><ul><li>Quy trình khử trùng – đóng gói được lập trình hoạt động hoàn toàn tự động, thực hiện các công đoạn:</li><li>Tự động tạo và phun khí plasma lạnh vào các túi PA, PE đựng dụng cụ y tế để khử trùng.</li><li>Tự động đóng gói – hàn kín miệng túi PA, PE trong môi trường vô trùng.</li><li>Tự động xử lý tia UVc đa chiều.</li><li>Dụng cụ sạch, đã được đóng gói vô trùng sẽ đưa vào sử dụng ngay hoặc lưu kho bệnh viện.</li><li>Đóng gói tự động/ hàn kín miệng túi PA, PE bằng công nghệ thanh nhiệt – khí nén vào cuối chu trình khử khuẩn, bảo đảm môi trường đóng gói hoàn toàn vô trùng, không can thiệp.</li><li>Hệ thống ozone plasma lạnh hoạt động trong buồng lạnh 6 độ C ÷ 10 độ C nên có khả năng hoạt động bền bỉ cả ngày mà không phải có thời gian nghỉ như các công nghệ khác.</li><li>Công nghệ xử lý UV đa chiều:</li><li>Hệ thống xử lý chiếu tia UVc đa chiều, bảo đảm chiếu tia tới mọi bề mặt của túi y cụ.</li><li>Hệ thống đo lường cường độ bức xạ tia UVc sẽ hiển thị trên màn hình điện tử (LED) để nhân viên vận hành dễ dàng giám sát theo dõi.</li><li>Số lượng ống phun khí ozone vào túi đóng gói: 04 đầu phun áp lực</li><li>Thời gian xử lý/ 1 chu trình tự động: 10 phút.</li><li>Số gói dụng cụ xử lý/ mẻ: 02 gói tiêu chuẩn</li><li>Công suất đóng gói vô trùng/ ngày: <strong>320 </strong>gói tiêu chuẩn</li><li>Lưu lượng oxy cung cấp: 3 lít/ phút.</li><li>Thời gian xử lý/ 1 chu trình tự động: 10 phút.</li></ul> | <p><strong>Các chức năng tự động hóa:</strong></p><ul><li>Tự động tạo ozone plasma lạnh từ nguồn oxy cấp vào để phun vào lòng các túi đựng dụng cụ để khử khuẩn vô trùng trước khi đóng gói.</li><li>Kiểm tra hoạt tính gián tiếp bằng hệ thống ozone test thuốc thử màu.</li><li>Kiểm tra hoạt tính trực tiếp buồng khử trùng bằng máy đo cầm tay kèm theo (Handheld ozone monitor), hoặc bằng que test đổi màu (ozone test strips).</li><li>Tự động đóng gói/ hàn kín miệng túi PA đựng dụng cụ trong môi trường ozone lạnh nồng độ cao.</li><li>Tự động ngắt hoạt động hệ thống khi hết oxy ngõ vào ( hiển thị màn hình LED)</li><li>Tự động đo lường và kiểm soát năng lượng tia UV, hiển thị trên màn hình điện tử<strong>Chức năng hiển thị, cảnh báo và bảo vệ an toàn:</strong></li><li>Tự động hiển thị mọi công đoạn xử lý ra màn hình LED trước mặt máy. Vì vậy, nhân viên y tế dễ dàng kiểm tra hoạt động thực của máy vào mọi thời điểm.</li><li>Đèn cảnh báo hết oxy ngõ vào và ngắt hoạt động.</li><li>Màn hình hiển thị thời gian xử lý và đèn báo các công đoạn.</li><li>Đèn báo hệ thống Ozone plasma đang hoạt động.</li><li>Hệ thống cảm biến và kiểm soát tự động kỹ thuật số sẽ luôn theo dõi mọi thông số hoạt động của máy, cảnh báo bằng đèn tín hiệu.</li><li>Tự động khóa nắp trong suốt quá trình xử lý và tự động mở nắp sau khi xử lý xong, bảo đảm an toàn cao cho nhân viên vận hành.</li></ul> | <p><strong>MÁY HẤP TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP</strong></p><p><em>(MÁY HẤP NHIỆT ĐỘ THẤP DỤNG CỤ Y TẾ )</em></p><p><strong>(AutoSterPack series ASP)</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Model:&nbsp;ASP- 60 / PLUS 65</strong></p><p><strong>Nhn hiệu : HMED</strong></p><p><strong>Xuất xứ : PETECH -VN</strong></p><p><strong>Máy mới 100% ,Năm sx : 2021</strong></p><p><strong>Điện thế sử dụng : 220VAC/ 1pha</strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn :</strong></p><p><strong>ISO-9001:2015</strong></p><p><strong>ISO 13485:2016</strong></p><p><strong>GPLH BYT : 22/2019/BYT-TB-CT</strong></p><p><strong><u>CHỨNG TỪ KÈM THEO:</u></strong></p><p><strong><em>+ Chứng&nbsp;nhận ISO 9001:2015</em></strong></p><p><strong><em>+ Chứng nhận ISO 13485:2016</em></strong></p><p><strong><em>+ Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế</em></strong></p><p><strong><em>, số : 22/2019/BYT-TB-CT.</em></strong></p><p><em>+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa&nbsp;của nhà sx&nbsp;(CO)</em></p><p><em>+Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sx (CQ)</em></p><p><em>+ Bản&nbsp;công bố tiêu chuẩn</em>&nbsp;<em>nhà&nbsp;sản xuất (DOS)</em></p><p><em>+ Chứng nhận kiểm định xuất xưởng của nhà sx (RFF)</em></p><p><em>+ Bằng khen của Chủ tịch-UBND TP.Hồ Chí Minh</em></p><p><em>+ Bằng khen của Bộ trưởng-Bộ Khoa học và&nbsp;Công nghệ Việt Nam</em></p><p><em>+Chứng nhận “Thành Tựu Sáng Tạo Khoa Học- Công&nbsp;Nghệ Việt Nam “ (VIFOTEC)</em></p><p><em>+&nbsp;Bộ&nbsp;hồ sơ gốc kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng.</em></p><p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-01-14 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-05-07
1203 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở di động người lớn | Máy thở xách tay | MTV1000 | Mekics Co., Ltd. | Hàn Quốc | Mekics Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh |  | Nhóm 6 |  |  | 505500000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p><strong>ĐẶC TÍNH NỔI BẬT</strong></p><p>· Màn hình cảm ứng 7”</p><p>· Cân nặng từ: 1-150kg, 2-2.500ml</p><p>· Tự hiệu chỉnh và kiểm tra lỗi bằng phần phầm chuyên dụng Smart PC viewer</p><p>· Các mode thở: PACV, PSIMV, VACV, VSIMV, Spont+ / CPAP, PRVC, AutoMode, Apnea Back-up ventilation…</p><p>· Có thể dùng trên xe cứu thương hoặc cố định cho trẻ sơ sinh đến người lớn</p> | <p><strong><u>Tiêu chuẩn</u></strong></p> <p>· 01 máy chính đi kèm các phụ kiện tiêu chuẩn bên trong bao gồm:</p> <ul> <li><em>01 bộ trộn khí và oxy bên trong máy</em></li> <li><em>01 </em><em>ắc quy lắp bên trong máy</em></li> <li><em>01 cảm biến Oxy bên trong máy</em></li> <li><em>02 cảm biến lưu lượng (flow sensor)</em></li> </ul> <p>· 01 phổi giả test máy 1L hoặc 2L</p> <p>· 01 bộ dây thở một lần cho người lớn</p> <p>· 01 bộ dây thở một lần cho trẻ em</p> <p>· 01 dây Oxy áp lực cao</p> <p>· 01 cổng kết nối Oxy cao áp</p> <p>· 01 filter lọc khuẩn, lọc ẩm</p> <p>· 05 miếng lọc khí</p> <p>· 01 bộ phụ kiện tiêu chuẩn: cáp DSC, lục giác, giá đỡ dây nguồn, dây tiếp đất, túi bọc máy, 01 hướng dẫn sử dụng.</p> | <p>1. Bộ kit EtCo2</p> <p>2. Bộ kit SpO2</p> <p>3. Máy làm ấm</p> <p>4. Bình làm ẩm dùng nhiều lần</p> | [6 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2021-06-05
1204 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | MÁY PHUN KHỬ KHUẨN PHÒNG MỔ _ OZPRO-5000 (Máy phun khô ozone plasma khử khuẩn-khử mùi phòng mổ) | OZPRO-5000 | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E | Việt Nam | ["2021"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 450000000 | t | Bộ | true | 2021-04-23 | 2021-12-31 | <ul><li>Thiết bị máy phun ozone plasma khử khuẩn không khí và bề mặt phòng mổ ,đạt chuẩn vi sinh WHO-Grade B ( ≤ 10CFU)</li><li>Là loại thiết bị sử dụng nguồn vào là 20% oxy từ không khí trong phòng để tạo ra ozone plasma nồng độ cao được phun vào phòng lan truyền qua không khí để khử khuẩn - khử mùi không khí, bề mặt của phòng mổ, các bề mặt khuất của các vật dụng, khử khuẩn máy lạnh cục bộ.</li><li>Thời gian cài đặt: 60 phút /chu trình tự động (/ hoặc theo nhu cầu sử dụng )</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li><li>Tiêu chuẩn vi sinh : đạt chuẩn WHO-Grade B (<em>(≤10CFU</em>)</li><li><strong>Vật liệu chế tạo:</strong></li><li>Vách trong: thép không gỉ SUS 304.</li><li>Vách ngoài: nhôm sơn tĩnh điện.</li><li>Thiết bị có bánh xe di chuyển, có chốt hãm.</li><li>Nguồn điện: 220 – 240VAC, 50/60Hz.</li><li>Công suất tiêu thụ trung bình: 300W/h.</li><li>Điều kiện hoạt động : phòng máy lạnh ( &lt;27 độ), độ ẩm ≤&nbsp;65% (phù hợp với tiêu chuẩn môi trường phòng mổ , ICU bệnh viện )</li><li>Thiết kế thân thiện, thuận tiện cho người sử dụng, đảm bảo an toàn.</li></ul> | <ul><li>Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 01 máy.</li><li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (tiếng Việt): 01 quyển.</li><li>Khử khuẩn – khử mùi phòng mổ, bề mặt phòng mổ (sàn, vách, trần, giường mổ, các vật dụng trong phòng mổ,…), phòng chăm sóc đặc biệt ICU, phòng thay đồ bệnh viện, phòng kho sạch trong lĩnh vực y tế trước và sau ca phẫu thuật…</li><li>Thể tích xử lý : 300 - 500 m3</li><li>- Khử khuẩn – khử mùi máy lạnh cục bộ</li></ul><p><br></p> | <p>Phụ kiện (option)&nbsp;:</p><p>- Máy đo hoạt tính khử khuẩn không khí (Handed Ozone Tester): 01 cái</p> | <p><strong>MÁY PHUN KHỬ KHUẨN PHÒNG MỔ</strong></p><p>&nbsp;</p><ul><li><strong>Model: OZPRO – 5000</strong></li><li>Nhãn hiệu: HMED</li><li>Xuất xứ: PETECH -VN</li><li>Hàng mới 100%, Năm sản xuất:&nbsp;<strong>2021</strong></li><li>Điện thế sử dụng: 220Vac/50Hz/1 pha</li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn :</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ISO 9001:2015</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ISO 13485:2016</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GPLH BYT : 22/2019/BYT-TB-CT</strong></p><ol><li><strong><u>Chứng từ kèm theo</u>:</strong></li></ol><p>-GPLH của BYT ,số : 22/2019/BYT-TB-CT</p><p>-Chứng nhận ISO 9001:2015</p><p>-Chứng nhận ISO 13485:2016</p><p><em>- Chứng nhận kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn vi sinh WHO-Grade B (≤ 10 CFU) ,do Viện Pasteur TP.HCM ,Viện Y Tế Công Cộng-Bộ Y Tế (hoặc Đơn vị nhà nước có chức năng) kiểm nghiệm mẫu và cấp chứng nhận ( theo từng máy với mã số CODE sản xuất riêng&nbsp;biệt ).</em></p><p><em>- Chứng nhận bản quyền công nghệ “Medical OZPRO System _ Thiết bị phun khử khuẩn chuyên dụng cho phòng mổ bệnh viện”&nbsp;của Cục Sở Hữu Trí Tuệ (Số CN : 238721).</em></p><p><em>- Chứng nhận xuất xứ hàng hóa của nhà sx (CO)</em></p><p><em>- Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sx (CQ)</em></p><p><em>-Bản công bố tiêu chuần của nhà sản xuất (DOS)</em></p><p><em>-Chứng nhận kiểm định xuất xưởng của nhà sản xuất (RFF)</em></p><p><em>-Bộ hồ sơ gốc kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng.</em></p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-04-23 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-04-23
1205 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi vân chuyển bệnh nhân | Benevision N1 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 220000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-18 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN CHUYÊN DỤNG CHO VẬN CHUYỂN</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: Benevision N1</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng sản xuất: Mindray</strong></p><p><br></p> | <ul><li class="ql-align-justify">&nbsp;<span style="color: black;">Bộ điện cực điện tim 3 kênh</span>: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">&nbsp;<span style="color: black;">Cáp nối dài đo huyết áp (NIBP)</span>: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify"> Bao đo huyết áp người lớn (NIBP): 01 cái</li><li class="ql-align-justify"> Cáp và sensor đo SpO2: 01 bộ&nbsp;</li><li class="ql-align-justify"> Đầu đo nhiệt độ cơ thể: 01 cái</li><li class="ql-align-justify">&nbsp;Có tay cầm khi di chuyển: 01 cái</li><li class="ql-align-justify">&nbsp;Pin gắn sẵn trong máy: 01 cái</li><li class="ql-align-justify">Bộ đo IBP: 01 Bộ</li><li class="ql-align-justify">Bộ đo EtCO2: 01 Bộ</li><li class="ql-align-justify">&nbsp;<span style="color: black;">Bộ Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh – Tiếng Việt: 01 bộ</span></li></ul> | [7 empty] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-05-18 | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-05-18
1206 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút liên tục áp lực thấp chạy điện | Máy hút dịch áp lực thấp | Constant- 1400 | Sanko Manufacturing Co., Ltd. | Nhật Bản | Sanko Manufacturing Co., Ltd. | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 30000000 | t | Cái | true | 2021-05-07 | 2022-05-07 | <p>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT</p><p> Mở nắp bằng 1 nút ấn, dễ xử lý chất thải.</p><p> Bình có tay cầm dễ di chuyển.</p><p> Miệng bình rộng dễ lau chùi.</p><p> Bình hút làm bằng nhựa cacbonat chịu tác động tốt hơn làm bằng thủy tinh.</p><p> Nút điều chỉnh áp lực nước:</p><p>o + Giới hạn điều chỉnh áp suất trong nước lớn nhất 10 cmH20 với xylanh tạo áp</p><p>suất âm: 10  18 cmH20.</p><p>o + Giới hạn điều chỉnh áp suất trong nước lớn nhất 8 cmH20 với xy lanh tạo áp</p><p>suất âm: 8  14 cmH20.</p><p> Thanh điều chỉnh áp lực nước: tăng hoặc giảm thể tích nước và di chuyển thanh điều</p><p>chỉnh áp lực nước lên hoặc xuống.</p> | <p>PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1. Đầu kết nối ống thông </span>01 cái<span style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Ống nối bệnh nhân với máy </span>01 cái<span style="color: rgb(0, 0, 0);">3. Nắp bình với phao chống tràn </span>01 cái<span style="color: rgb(0, 0, 0);">4. Tay cầm bình hút </span>01 cái<span style="color: rgb(0, 0, 0);">5. Bình hút dung tích 1.4L </span>01 cái<span style="color: rgb(0, 0, 0);">6. Gioăng cao su của nắp bình hút </span>01 cái<span style="color: rgb(0, 0, 0);">7. Bộc lọc hút PTFE </span>01 cái<span style="color: rgb(0, 0, 0);">8. Ống nối bình hút và bình hình trụ </span>01 cái<span style="color: rgb(0, 0, 0);">9. Nắp bình hình trụ tạo áp lực âm </span>01 cái<span style="color: rgb(0, 0, 0);">10. Nút điều chỉnh áp lực nước </span>01 cái<span style="color: rgb(0, 0, 0);">11. Thanh điều chỉnh áp lực âm </span>01 cái<span style="color: rgb(0, 0, 0);">12. Bình hình trụ tạo áp lực âm </span>01 cái<span style="color: rgb(0, 0, 0);">13. Ống giữ đầu ống thông </span>01 cái<span style="color: rgb(0, 0, 0);">14. Bộ lọc xả </span>01 cái</p> |  | <p>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Nguồn </span>AC, 50-60Hz<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dòng tiêu thụ </span>0,015A (tại 220V)<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Giới hạn điều chỉnh áp lực hút </span>-3 ~ 20 cmH20<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dung tích hút tối đa </span>1,2L/phút và/hoặc lớn hơn<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dung tích bình hút </span>1,4L, nhựa cacbonat<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Kích thước </span>332 x 375 x 150mm (C x D x R)<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Trọng lượng </span>3,15kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú | 2021-05-07 | Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú | 2021-05-08
1207 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy đông máu | máy xét nghiệm đông máu tự động ECL 760 | ECL 760 | Transasia Bio Medicals Ltd | Ấn Độ | Transasia Bio Medicals Ltd | Ấn Độ | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm đông máu tự động</p> <p>Model: ECL 760</p> <p>Hãng SX: Transasia Bio Medicals Ltd - Ấn Độ</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485</p> | <p>01 máy xét nghiệm chính</p> <p>Hộp phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo</p> <p>01 bộ hóa chất PT</p> <p>01 bộ hóa chất APTT</p> <p>01 bộ hóa chất FIB</p> <p>01 sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt</p> | <p>Hệ thống quang: đèn LED, bước sóng 640, 405 và 575 nm</p> <p>Vị trí ủ: 8</p> <p>Vị trí đựng mẫu: 27</p> <p>Kim hút được làm ấm, gắn sensor cảm biến lượng hóa chất và tắc nghẽn</p> <p>Màn hình: LCD cảm ứng chạm</p> <p>Máy in: máy in nhiệt tích hợp trong máy</p> <p>Hệ điều hành: Window XP</p> | <p>Công suất: 60 test PT / giờ, 50 test PT và APTT / giờ, 42 test PT, APTT, FIB / giờ</p> <p>Nguyên tắc đo: Phương pháp đo quang, tán xạ ánh sáng, miễn dịch độ đục Latex</p> <p>Hệ thống ủ ấm 37 độ</p> <p>Có thể nạp mẫu liên tục</p> <p>Nhóm xét nghiệm: 10 xét nghiệm/ nhóm</p> <p>&nbsp;</p> |  | bóng đèn LED | hóa chất đông máu, chất rửa, cuvette đo | Định kỳ bảo dưỡng 1 lần / tháng | Đào tạo hướng dẫn sử dụng | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2020-11-10 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2020-11-11
1208 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | SP-8800 | Ampall Co., Ltd | Hàn Quốc | Ampall Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 30500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <p><strong><u>Tính năng nổi bật:</u></strong></p><p>· Công nghệ bơm nhu động tuyến tính</p><p>· Tốc độ truyền: 0.1 ~ 1.200ml</p><p>· Sử dụng được các loại bơm: 10-20-30- 50 ml của nhiều hãng khác nhau</p><p>· Pin hoạt động liên tục 3h</p><p>&nbsp;</p> | <p><b><u>Cấu hình tiêu chuẩn</u></b><br /> ·&nbsp;01 máy chính<br /> · 01 pin sạc lithium gắn trong<br /> · 01 bộ phụ kiện tiêu chuẩn: dây nguồn, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh Việt</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-09 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2021-06-05
1209 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ banh Kent Boomerang | TKZ - F 10328 - 8 | Takasago Medical Industry Co., Ltd. | Nhật Bản | Takasago Medical Industry Co., Ltd. | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 153560000 | t | Bộ | true | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p>Bộ banh Kent Boomerang,</p><p><br></p><p>Mã CODE: TKZ- 10328 -8</p><p><br></p><p>Hãng sản xuất: Takasago Medical Industry Co., Ltd</p><p><br></p><p>Sản phẩm được làm bằng thép không rỉ, hạn chế tối đa sự ăn mòn&nbsp;</p> | <p>Cấu hình của 1 bộ banh Kent Boomerang</p><ol><li>TKZ-F10328-BOA / Thanh Boomerang BOA, kích thước dài 230mm: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-BOB / Thanh đỡ BOB, kích thước dài 500mm: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-CS / Banh tự giữ CS: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-BOE / Chốt cố định BOE: 1 chiếc</li></ol> |  | <p>Cấu hình của 1 bộ banh Kent Boomerang</p><ol><li>TKZ-F10328-BOA / Thanh Boomerang BOA, kích thước dài 230mm: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-BOB / Thanh đỡ BOB, kích thước dài 500mm: 2 chiếc</li><li>TKZ-F10328-CS / Banh tự giữ CS: 1 chiếc</li><li>TKZ-F10328-BOE / Chốt cố định BOE: 1 chiếc</li></ol><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 2021-06-17
1210 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi huyết động | Máy đo cung lượng tim xâm lấn tối thiểu 4 chức năng (Máy đo cung lượng tim PiCCO) | PC4000+PC4510+PC3040+PC5140 | Pulsion Medical Systems SE (thuộc Maquet Critical Care AB, Getinge Group) | Đức | Pulsion Medical Systems SE (thuộc Maquet Critical Care AB, Getinge Group) | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2300000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2021-12-31 | <p>Máy sử dụng 4 công nghệ khác nhau:</p><p>- Công nghệ ProAQT: Cho phép theo dõi thông số huyết động dựa trên đương artline theo huyết IBP trên monitor theo dõi bệnh nhân, dùng cho nhóm bệnh tiền sốc, bắt đầu vào giai đoạn sốc và bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật.</p><p>- Công nghệ PiCCO: Kết hợp hai phương pháp phân tích đường viền xung mạch và phương pháp hòa loãng nhiệt qua phổi, dùng theo dõi các thông số huyết động và nước ngoài mạch trong phổi để đánh giá phù phổi.</p><p>- Công nghệ CeVOX: Dùng theo dõi nồng độ bão hòa oxy tĩnh mạch trung tâm liên tục theo thời gian thực</p><p>- Công nghệ LiMON: Đánh giá chức năng gan dùng cho bệnh nhân cắt gan và ghép gan.</p> | <p>'1. Máy chính tích hợp bộ đo cung lượng tim xung mạch ProAQT và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>2. Bộ đo cung lượng tim kết hợp pha loãng nhiệt qua phổi PiCCO và phụ kiện: 01 bộ</p><p>&nbsp;Bao gồm:</p><p>2.1. Thiết bị đo cung lượng tim công nghệ PiCCO: 01 chiếc</p><p>2.2. Cáp nối cảm biến nhiệt đầu vào: 01 chiếc</p><p>2.3. Cáp nối cảm biến nhiệt đầu ra: 01 chiếc</p><p>2.4. Cáp nối với bộ cảm biến đo huyết áp động mạch: 02 chiếc</p><p>2.5. Adapter để truyền thông số huyết áp xâm lấn: 02 chiếc</p><p>3. Thiết bị CeVOX đo độ bão hòa oxy máu tĩnh mạch trung tâm liên tục theo thời gian thực (ScvO2 liên tục theo thời gian thực): 01 chiếc</p><p>4. Bộ đo chức năng đào thải gan LiMON: 01 bộ</p><p>Bao gồm:</p><p>4.1. Thiết bị đo chức năng đào thải gan LiMON: 01 chiếc</p><p>4.2. Cảm biến LiMON: 01 chiếc</p><p>5. Các bộ vật tư tiêu hao:</p><p>Bao gồm:</p><p>5.1. Catheter động mạch đùi có đầu nhận cảm biến áp lực và nhiệt độ: 05 bộ</p><p>5.2. Bộ cảm biến đo huyết áp động mạch và bộ phận cảm biến nhiệt: 05 bộ&nbsp;</p><p>5.3. Đầu đo độ bão hòa oxy máu tĩnh mạch trung tâm liên tục theo thời gian thực ScvO2: 01 bộ&nbsp;</p><p>5.4. Bộ đo các thông số huyết động ProAQT: 01 bộ</p><p>6. Giá giữ cảm biến đo huyết áp xâm lấn: 01 chiếc</p><p>7. Kẹp cố định giá giữ cảm biến: 01 chiếc</p><p>8. Xe đẩy máy: 01 chiếc</p> |  | <p>'1. Bộ đo cung lượng tim PiCCO:</p><p>-&nbsp;Trả lời cho bác sỹ các câu hỏi về: tình trạng tim mạch hiện tại của bệnh nhân, tiền gánh và hậu gánh, đáp ứng truyền dịch và mức tiến triển phù phổi.</p><p>- Các nghiên cứu căn cứ trên chỉ số tổng thể tích cuối tâm trương toàn bộ cho phép giảm thời gian bệnh nhân nằm trong khoa hồi sức tích cực</p><p>- Tối ưu hóa điều trị các bệnh nhân mổ tim mở, giảm tỉ lệ biến chứng 36%</p><p>- Giảm thời gian bệnh nhân nằm trong khoa hồi sức cấp cứu 32%</p><p>- Các thông số theo dõi: CI, SVI, dPmx, CPI, SVRI, SVV, PPV, HR, GEDI, CFI, GEF, ELWI, PVPI</p><p>2. Thiết bị CeVOX:</p><p>- CeVOX theo dõi liên tục độ bão hóa oxy máu tĩnh mạch trung tâm (ScvO2), chỉ số cung cấp oxy tới mô (DO2I), chỉ số tiêu thụ oxy của mô (VO2I)</p><p>- Giảm thiểu biến chứng và tử vong: giảm ScvO2 gắn liền với tăng nguy cơ biến chứng hậu phẫu trong các ca có nhiều nguy cơ</p><p>- Giảm thiểu chi phí: Giảm số ngày nằm viện, giảm tải công việc cho nhân viên y tế lấy mẫu khí máu</p><p>3. Bộ đo ProAQT (tích hợp cùng máy chính):</p><p>- ProAQT đo các thông số huyết động dựa trên thuật toán của PiCCO, tích hợp bên trong máy PulsioFlex</p><p>- ProAQT sử dụng cho các ca bệnh nhân: thực hiện nhiều thủ thuật phức hợp với nguy cơ biến chứng cao trong mổ và sau mổ, dự đoán mất máu cao (&gt;20%) và thể tích dịch thay thế trong suốt quá trình phẫu thuật dẫn đến giảm thể tích hoặc quá tải, thời gian phẫu thuật dài (&gt;120 phút)</p><p>4. Bộ đo LiMON:</p><p>- LiMON theo dõi chức năng gan toàn bộ bởi sự biến đổi độ bão hòa oxy máu</p><p>- Đo hệ số được đào thải của chất chẩn đoán ICG (PDRICG)</p><p>- Giúp bác sỹ nhận được các thông tin: biết được bệnh nhân có nguy cơ đang bị hoặc sẽ bị suy gan, có nguy cơ rối loạn vi tuần hoàn do giảm tưới máu mô, chức năng của phần gan còn lại có đủ chịu đựng cho phẫu thuật cắt gan, có hiện tượng suy miếng gan ghép trong phẫu thuật ghép gan hay không</p><p>- Trong hồi sức tích cực</p><p>- Trong ghép tạng</p><p>- Trong phẫu thuật cắt gan</p><p>- Trong mổ tim mở</p><p>- Trong bộ môn gan học</p> | <p>- Giao hàng tại đơn vị sử dụng cuối cùng</p><p>- Hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng cuối cùng</p><p>- Bảo trì 4 tháng/ lần trong thời gian bảo hành</p><p>- Hỗ trợ kỹ thuật online 24/7 trong thời gian sử dụng máy</p><p>- Hỗ trợ kỹ thuật tại đơn vị sử dụng máy trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu</p><p>- Bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2020-11-24 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ | 2021-05-27
1211 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần đa chức năng | System 5000 | Consolidated Medical Equipment Company | Mexico | Conmed Corporation | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | Mexico | Nhóm 4 |  |  | 940000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-23 | 2022-04-23 | <p><strong>Thông tin chung của thiết bị như sau:</strong></p><p>Tên sản phẩm&nbsp;: Dao mổ điện cao tần đa chức năng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Model&nbsp;: SYSTEM 5000</p><p>Hãng, nước sản xuất&nbsp;: Consolidated Medical Equipment Company, Mexico</p><p>Hoặc : Conmed Corporation,Mỹ</p><p>Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485</p><p>Nguồn điện sử dụng&nbsp;: AC 100-240V, 50/60Hz.</p> | <p><strong>Cấu hình cơ bản:</strong></p><p>1.<strong>Phần máy chính</strong></p><p>Máy chính System 5000: 01 cái</p><p><strong>Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo máy chính:</strong></p><ul><li>Bàn đạp chân đơn cực, kèm cáp nối: 01 cái</li><li>Bàn đạp chân lưỡng cực, kèm cáp nối: 01 cái</li><li class="ql-align-justify">Giá để máy có bánh xe + giỏ để đồ: 01 cái</li></ul><p><strong>Phần dụng cụ tiêu hao – tay dao điện</strong></p><ul><li>Kẹp đốt điện lưỡng cực Scoville-Greenwood, Bayonet, mũi 1,5mm, dài 197mm: 01 cái</li><li>Kẹp đốt điện lưỡng cực thẳng Cushing, mũi 1,5mm, dài 178mm: 01 cái</li><li>Dây cáp cho kẹp đốt điện lưỡng cực, dây 3,7m, có thể tiệt trùng: 01 cái</li><li>Tay dao đơn cực điều khiển bằng nút bấm trên tay dao, dùng nhiều lần, kèm cáp nối: 01 cái</li><li>Tay dao đơn cực điều khiển bằng nút bấm trên tay dao, dùng 1 lần, kèm cáp: 01 cái</li></ul><p><strong>2.Phần vật tư tiêu hao – tấm điện cực gắn bệnh nhân</strong></p><ul><li>Tấm điện cực bệnh nhân kèm dây cáp, loại tấm đơn, dùng 1 lần: 01 cái</li><li>Tấm điện cực trung tính dùng nhiều lần, kèm cáp nối: 01 cái</li></ul> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Đặc tính kỹ thuật:</strong></p><p class="ql-align-justify">-Điều khiển bằng vi xử lý, sử dụng công nghệ đáp ứng động, đáp ứng với sự thay đổi về tính chất mô trong khoảng thời gian ít hơn 10 ms, nhằm cung cấp công suất cắt phù hợp, giảm các tổn thương tới các vùng mô xung quanh.</p><p class="ql-align-justify">-Có thể thiết lập 9 chế độ cắt đốt&nbsp;khác nhau.</p><p class="ql-align-justify">-Sử dụng các phím điều khiển tăng/giảm để điều chỉnh công suất và hiển thị số trên màn hình cho các chế độ cắt đơn cực, cầm máu và cắt lưỡng cực. Có thể nâng cấp thêm để thực hiện chức năng hàn mạch máu, bó mô với đường kính lên tới 7mm.</p><p class="ql-align-justify">-Có khả năng tự động lưu chương trình được cài đặt gần nhất</p><p class="ql-align-justify">-Có đầy đủ các chế độ cảnh báo và báo động bằng đèn và âm thanh trong trường hợp xảy ra sự cố.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Hệ thống làm mát: bằng đối lưu</p><p class="ql-align-justify">-Tương thích với hệ thống Robot phẫu thuật Da Vinci</p><p class="ql-align-justify">-Có thể kết hợp với bộ phận hút khói tự động trong phẫu thuật</p><p class="ql-align-justify">-Các thông số hoạt động hiển thị trên các cửa sổ LED</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Công suất cắt tối đa: 300 W</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | 2021-04-23 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | 2021-04-23
1212 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 920 lít, 2 cửa trượt ngang | HA-920DR | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3000000000 | t | Cái | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Ứng dụng: Dùng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, bông băng, gạc y tế, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ kim loại, đồ vải, cao su, nhựa chịu nhiệt, thủy tinh, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> | <p>- Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 01 bộ<br /> - Phụ kiện tiêu chuẩn:<br /> + Xe đẩy vật hấp bên ngoài, chế tạo bằng thép không gỉ SUS 304, bánh xe có chốt hãm: 04&nbsp;cái<br /> + Giá đựng vật hấp bên trong, di chuyển được, chế tạo bằng thép không gỉ SUS 304: 02&nbsp;cái<br /> + Dây cáp nguồn 3 pha: 05 m<br /> + Dây nối đất: 02 m<br /> + Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 01 bộ<br /> + Quy trình vận hành (dán trên máy): 01 tờ</p> |  | <p>- Tiệt trùng bằng phương pháp sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao.<br /> - Điều khiển nhiệt độ và thời gian hoàn toàn tự động bằng PLC, giao diện với người sử dụng thông qua màn hình màu cảm ứng.<br /> - Có chức năng sấy khô bằng máy hút chân không.<br /> - Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm2 (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt nhiệt độ hấp tiệt trùng: 105°C – 135°C (có thể mở rộng theo&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian hấp tiệt trùng: 1 – 180 phút&nbsp;(có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).<br /> - Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút (có thể mở rộng theo&nbsp;&nbsp;nhu cầu sử dụng).<br /> - Thiết bị hoạt động bằng điện.<br /> - Nguồn điện:<br /> + 3 pha 380VAC/ 50Hz cho máy hút chân không và buồng sinh hơi.<br /> + 220VAC ± 10%/ 50Hz cho các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính và các phụ kiện kèm theo.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05
1213 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Ritter -CIR Surgical Kit USA/Starter EXT | RIBUS-SE | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 64236375 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>Bộ dụng cụ</p> | <p>Bộ dụng cụ</p> |  | <p>Bộ dụng cụ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
1214 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 16 lít | SA-232 | Sturdy Industrial Co., Ltd. | Đài Loan | Sturdy Industrial Co., Ltd. | Đài Loan | ["2021"] | Công ty TNHH TPMED | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 25000000 | t | Cái | true | 2021-04-07 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nồi hấp với thiết kế cơ khí và truyền thống, mang đến cải tiến giúp tiết kiện điện, nước và giảm thiểu bảo trì. Bảng điều khiển dễ sử dụng với bản điều khiển đơn giản cho các nhu cầu sử dụng cơ bản.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển dễ sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ bảo trì</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo vệ quá nhiệt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Van an toàn áp suất.</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Hộp tiệt trùng bằng thép không gỉ #304 </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Nắp che bộ gia nhiệt </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Hướng dẫn sử dụng&nbsp;</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nồi hấp với thiết kế cơ khí và truyền thống, mang đến cải tiến giúp tiết kiện điện, nước và giảm thiểu bảo trì. Bảng điều khiển dễ sử dụng với bản điều khiển đơn giản cho các nhu cầu sử dụng cơ bản.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển dễ sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ bảo trì</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo vệ quá nhiệt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Van an toàn áp suất.</p><p>&nbsp;Các thông số kỹ thuật :</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích buồng: 16 lít </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tiệt trùng: 126<sup>0</sup> C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điều khiển: vi xử lý</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước buồng hấp, mm:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ø 230 x 410 (độ sâu)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước tổng thể/mm:&nbsp;335 (rộng) x 430 (cao) x 510 (sâu) </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện cung cấp: 230 V / 50~60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng điện / nguồn điện&nbsp;7A / 1400W </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện trở: 1400W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tổng trọng lượng :&nbsp;15.5 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống châm nước:&nbsp;bằng tay</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiển nồi hấp: để bàn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn nước tiêu thụ/ chu kỳ tiệt trùng: &nbsp;350-400cc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị nhiệt độ:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đồng hồ đo nhiệt độ/ áp suất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị áp suất:&nbsp; Đồng hồ đo nhiệt độ/ áp suất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo có điện: có</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn chỉ báo:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất, nhiệt, tiệt trùng, hoàn thành</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình để lựa chọn:&nbsp;Thời gian tiệt trùng có thể được tùy chọn: 18, 33 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết cấu:&nbsp;Buồng và cửa: &nbsp;Thép không gỉ #304</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng sấy khô:&nbsp;Không áp dụng</p> | [5 empty] | Công ty TNHH TPMED | 2021-04-07 | Công ty TNHH TPMED | 2021-04-07
1215 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy Laser điều trị mắt | Máy laser quang đông và phụ kiện Visulas Green comfort (cấu hình nâng cao) | Visulas Green comfort | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 2663000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy laser quang đông võng mạc được ứng dung trong điều trị các bệnh như võng mạc tiểu đường, tắt mạch, tăng sinh mạch máu.</p> | <p>...</p><p><br></p><p>&nbsp;</p> | <p>Máy chính&nbsp;với 2 cổng laser&nbsp;(Nguồn Laser và bảng điều khiển cảm ứng kết hợp núm xoay ): 01 hệ thống</p><p> Slit lamp&nbsp;tích hợp cùng với laser có 5 bước phóng đại : 01 chiếc</p><p> Ống kính kiểu song song có F = 140mm: 01 chiếc</p><p> Nâng tay có thay đổi độ cao: 01 chiếc</p><p> Thị kính 10x: 2 chiếc</p><p> Bao che bụi: 01 chiếc</p><p> Bàn đặt máy đồng bộ theo máy: 01 chiếc</p><p> Kính bảo hộ an toàn laser: 01 chiếc</p><p> Bản quyền bộ đa điểm:&nbsp;01 bản quyền</p><p> Lăng kính tiếp xúc thị trường rộng dùng trong quang đông võng mạc: 01 chiêc</p><p> Insight View tích hợp theo máy&nbsp;</p><p> Pedal điều khiển: 01 chiếc</p><p> Laser quang dông bằng đèn soi đáy mắt hình đảo: 01 cái</p> | <p>Đèn khe Comfort với 5 bước độ phòng đại :<br /> Độ phóng đại 5 bước: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x<br /> Chiều dài khe cắt: 1/3/5/9/14 mm<br /> Chiều rộng khe cắt: 0-14 mm<br /> Độ xoay: 0 độ, ±45 độ, 90 độ<br /> Bộ vi điều khiển điện tử (ứng dụng trong đa điểm): loại động cơ vi cấp servo điện&nbsp;<br /> Phần Laser:<br /> Loại laser: Laser bước sóng 532nm, thể rắn, tần số kép<br /> Hệ thống làm mát : Công nghệ tản nhiệt Thermoelectric&nbsp;<br /> Công suất cực đại tại giác mạc bệnh nhân ≤1.5W<br /> Tia định hướng: Diod, bước sóng 620-650nm, độ sáng có thể chỉnh được, công suất ≤1mW tại giác mạc.<br /> Độ dài xung (xung đơn): 10-2500 ms<br /> Độ dài xung (liên tục): 10-50 ms<br /> Khoảng xung (xung đơn): 10-6000 ms<br /> Kích thước bảng điều khiển laser: &nbsp;Cao 201 x Rộng 230 x Dài 290 mm, trọng lượng khoảng ≤10 kg<br /> Nguồn điện sử dụng 100 đến 240V, 50/60Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24
1216 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | umec 12 | umec 12 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 95000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-10 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 5 THÔNG SỐ Model/Ký mã hiệu: uMEC 12</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng sản xuất: Mindray/Trung Quốc</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất xứ: Trung Quốc</strong></p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính uMEC12 màn hình cảm ứng 12,1 inch: 01 máy</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điện cực điện tim 3 kênh: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp đo độ bão hòa Oxy Sp02: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đo nhiệt độ cơ thể: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dâu nối dài 3m đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn chuẩn châu âu: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp người lớn: 01 cái </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp trẻ em : 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin theo máy: 01 cái</span></p><ul><li>máy in nhiệt tích hợp trong máy: 01 chiếc</li></ul><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh – Tiếng Việt: 01 bộ</span></p> | [7 empty] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-03-10 | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-05-18
1217 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Giường kéo giãn cột sống và cổ (sử dụng điện) | DFK-IIA1 | Jiangsu Defeng Medical Equipment Co., Ltd | Trung Quốc | Suzhou Defeng Technology Co., Ltd | Trung Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 95000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-29 | 2025-11-29 | <p><strong>I. Thông tin chung</strong></p><p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001&nbsp;, ISO 13485&nbsp;</p> | <p><strong>II. Cấu hình</strong></p><p>Máy chính kèm phụ kiện&nbsp;: 01 bộ</p><p>Tài liệu HDSD&nbsp;: 01 bộ</p><p><strong>III. Đặc tính kỹ thuật</strong></p><p>Điều khiển kéo cổ bằng vi xử lý</p><p>Điều khiển kéo lưng bằng vi xử lý</p><p>Màn hình kỹ thuật số hiển thị lực kéo và thời gian</p><p>Tự động bù lực kéo</p><p>Bộ nhớ 20 ca điều trị</p><p>Kéo đồng đời cả lưng và cổ</p><p>Thiết kế tính năng an toàn với nút dừng khẩn cấp cho bệnh nhân</p> |  | <p><strong>IV. Thông số kỹ thuật</strong></p><p>Nguồn điện: 220V/50HZ</p><p>Công suất:120VA/80A</p><p>Tốc độ kéo: ≤15mm / s</p><p>Lực kéo lưng: 0-999N (có thể điều chỉnh)</p><p>Lực kéo cổ: 0-350N (có thể điều chỉnh)</p><p>Tổng thời gian: 0-99 phút (có thể điều chỉnh)</p><p>Thời gian xung: 0-9 phút (có thể điều chỉnh)</p><p>Thời gian ngắt quãng: 0-9 phút (có thể điều chỉnh)</p><p>Kích thước: 250 x 60 x 70 cm</p><p>Trọng lượng: 90kg&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-29 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-07
1218 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 3 thành phần | Mispa Count X | Agappe Diagnostics Switzeland GmbH | Ấn Độ | Agappe Diagnostics Switzeland GmbH | Thụy Sĩ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN |  | Nhóm 4 |  |  | 270000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-08 | 2022-04-08 | <p>Máy phân tích huyết học tự động 3 thành phần</p> | <p>Máy chính và phụ kiện đi kèm</p> |  | <p><strong>*/ Công nghệ:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trở kháng tế bào</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo không dùng thuốc thử chứa Cyanide</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: Khoảng 60 mẫu/giờ </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số: 20 thông số, 3 biểu đồ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ: Ống nghiệm hở, với 2 loại mẫu đo: Máu toàn phần 14 µl, pha loãng trước 20 µl</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ: khả năng lưu lên đến 35.000 kết quả mẫu kèm theo biểu đồ</p><p><strong>*/ Đường kính khe đếm (<em>Aperture Diameter)</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WBC: 100 µm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RBC/PLT: 70 µm</p><p><strong>*/ Tỷ lệ pha loãng</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WBC: Máu toàn phần (1:304); Máu mao mạch (1:293)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RBC / PLT: Máu toàn phần (1:448); Máu mao mạch (1:444)</p><p><strong>*/ Cổng kết nối</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ kết nối máy in bên ngoài qua cổng USB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đọc mã vạch: Code128, Code39</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ kết nối LIS bằng cổng Rs232</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ethernet: RJ45</p><p><strong>*/ Thông số đo và biểu đồ:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 20 thông số: WBC, LYM#, LYM%, MID#, MID%, GRAN#, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, RDW – CV, RDW-SD, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW, P- LCR</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 03 biểu đồ: WBC, RBC, PLT</p><p><strong>*/ Tính chất vật lí:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình: Màn hình cảm ứng 10.4 inch, độ phân giải 800 x600 </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in: Máy in nhiệt tích hợp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 4436 (C) x 275 (R) x 461 mm (S)</p><p>Trọng lượng: Khoảng 25 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN | 2021-04-08 | CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN | 2021-04-08
1219 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Bơm tiêm thuốc cản quang | Bơm tiêm điện dùng cho chụp CT trên 16 lát cắt và phụ kiện đồng bộ đi kèm,loại chân đế | Optivantage | Liebel - Flarsheim Company LLC | Mỹ | Liebel - Flarsheim Company LLC | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-22 | 2021-12-31 | <p>MÁY TIÊM THUỐC CẢN QUANG OPTIVANTAGE</p><p>&nbsp;Hệ thống tiêm thuốc cản quang tự động Optivantage được dùng trong các hệ thống CT đa lát cắt là sự kết hợp của rất nhiều công nghệ hiện đại để tạo nên một hệ thống hoàn hảo.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Hệ thống bơm tiêm nòng kép đựng xilanh nước muối và thuốc cản quang, Với màn hình điều khiển và đầu máy chính thiết kế cảm ứng đa điểm, màu sắc sinh động hiển thị tốc độ tiêm, dung tích tiêm, các giao thức, chế độ tiêm, …và người sử dụng hoàn toàn có thể lập trình các giao thức tiêm ngay trên đầu máy chính. Đi kèm với đó công nghệ cảm biến TILT sensor cảm nhận góc xoay vị trí cân bằng của đầu máy, tự động xác nhận vị trí sẵn sàng tiêm khi người sử dụng xoay đầu máy đến góc lập trình trước đó, đem lại cho người sử dụng cảm giác tuyệt vời của công nghệ. Giao diện máy thân thiện và dễ sử dụng, với các thông số kỹ thuật vượt trội.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2021-03-22 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2021-04-08
1220 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Bơm tiêm thuốc đối quang từ | Bơm tiêm điện dùng cho chụp MRI và phụ kiện đồng bộ đi kèm,loại chân đế | Optistar Elite | Liebel - Flarsheim Company LLC | Mỹ | Liebel - Flarsheim Company LLC | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-22 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY TIÊM THUỐC ĐỐI QUANG TỪ OPTISTAR ELITE﻿</strong></p><h2>&nbsp;Hệ thống bơm tiêm được chế tạo bằng các chất liệu phi từ tính chuyên dụng được dùng chuyên biệt cho các hệ thống cộng hưởng từ có thiết kế nòng kép đựng xilanh nước muối và thuốc cản quang. Với màn hình điều khiển và đầu máy chính thiết kế cảm ứng đa điểm, màu sắc sinh động hiển thị tốc độ tiêm, dung tích tiêm, các giao thức, chế độ tiêm, …giúp người sử dụng&nbsp;có thể lập trình các giao thức tiêm dễ dàng hoặc hoàn toàn có thể thiết lập các giao thức tiêm ngay trên đầu máy chính. Giao diện máy thân thiện và dễ sử dụng, với các thông số kỹ thuật vượt trội.</h2> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2021-03-22 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2021-04-08
1221 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim gắng sức | Máy điện tim gắng sức | Máy điện tim gắng sức + phụ kiện | Cardiosolf | GE Medical Systems Information Technologies Inc. | Mỹ | GE Medical Systems Information Technologies Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 899700000 | t | Hệ thống | false | 2021-06-21 | 2022-06-21 | <p>Hệ thống hỗ trợ phát hiện và quản lý hiệu quả Bệnh tim mạch (CVD). Nó cung cấp cho các bác sĩ lâm sàng một bộ các phép đo chẩn đoán toàn diện, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn và quan điểm rộng hơn về quản lý bệnh nhân tim</p><p>Thiết bị đạp gắng sức để ghi điện tim eBike Basic dùng cho thử nghiệm gắng sức cho các bệnh nhân bị hạn chế di chuyển hoặc gặp vấn đề khi đi bộ. Giúp phát hiện sớm các bệnh lý mạch vành, các rối loạn nhịp khi gắng sức. Kết nối với hệ thống đo gắng sức cho phép kiểm soát toàn bộ bài kiểm tra. Phát hiện sớm các bệnh lý như bệnh van tim, suy tim, theo dõi kết quả điều trị mạch vành, điều trị tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim</p> | <p>1.Máy điện tim gắng sức: 01 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;01 Phần mềm điện tim gắng sức</p><p>-&nbsp;01 Bộ máy tính, máy in&nbsp;với màn hình LCD màu ≥ 19 inch (mua thị trường Việt Nam)</p><p>-&nbsp;01 Bộ thu tín hiệu điện tim kỹ thuật số kèm cáp điện tim</p><p>-&nbsp;01 Bộ cáp giao diện nối thiết bị gắng sức</p><p>-&nbsp;01 Tập giấy ghi điện tim</p><p>-01 Túi điện cực điện tim (loại dán)</p><p>2.Xe đạp gắng sức: 01 cái</p><p>Model: eBike basis</p><p>Hãng sản xuất: Ergoline GmbH - Đức</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2021-06-21 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2021-06-23
1222 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở Bi-PAP, CPAP | Máy giúp thở | ST-30F | Micomme Medical Technology Development Co.Ltd | Trung Quốc | Micomme Medical Technology Development Co.Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Tuệ Minh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 48000000 | t | Chiếc | true | 2021-07-02 | 2021-10-02 | <ul><li>Model: ST-30F</li><li>Hãng sản xuất: Micomme</li><li>Xuất xứ: Trung Quốc</li><li>Năm sản xuất : 2021 trở về sau</li><li>Chất lượng máy: Mới 100%</li><li>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO,CE</li></ul> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính : 01 máy </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phận làm ẩm :01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt nạ thở : 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống thở : 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi&nbsp;đựng máy : 01 cái </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng&nbsp;Việt : 01 bộ</span></p> |  | <p><strong>-Phạm vi áp lực :</strong>4 cmH2O-30 cmH2O</p><p><strong>-Độ chính xác áp suất : </strong>± 0.5 cmH2O</p><p><strong>-Thể tích cuối kỳ : </strong>200 ml - 1500 ml</p><p><strong>-Áp suất vận hành tối đa: </strong>＜40 cmH2O</p><p><strong>-Chống áp lực COMF: </strong>1-3 mức </p><p><strong>-Thời gian thở vào : </strong>0 đến&nbsp;45 phút&nbsp;(5-minute increments)</p><p> -<strong>Thời gian tăng :</strong> 1-5 mức</p><p> -<strong>Tần số thở :</strong>5 to 30 BPM</p><p> - <strong>Mức độ ấm:</strong> 1-5 mức&nbsp;(113 đến 185°F/45 đến 85°C)</p><p> -<strong>Dung lượng bộ nhớ:</strong> ＞1 năm ,&nbsp;Thẻ nhớ SD 4G</p><p>- <strong>Kích thước: </strong> 24.5 x 16 x 10.5 cm</p><p> -<strong>Trọng lượng:</strong> 1.82 kg</p><p> -<strong>Nguồn điện : </strong>100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 2.0-0.4 A</p><p> -<strong>Độ ồn : </strong> ≤ 30 dB</p><p><strong>-Loại bảo vệ chống giật điện :</strong>Thiết bị loại II</p><p><strong>-Mức bảo vệ chống giật điện:</strong> Kiểu&nbsp;BF</p><p> - <strong>Mức bảo vệ sự thâm nhập của nước:</strong> IP21</p><p>- <strong>Độ ẩm hoạt động và bảo quản : </strong>15% đến 95% không ngưng tụ </p><p> -<strong>Nhiệt độ vận hành: </strong> +5°C đến&nbsp;+35°C</p><p> -<strong>Nhiệt độ lưu trữ:</strong> -25°C đến +70°C</p><p> </p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Tuệ Minh | 2021-02-25 | Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Tuệ Minh | 2021-07-02
1223 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang nhũ ảnh | Máy x quang nhũ ảnh | RMF-2000 | DRTECH Corporation. | Hàn Quốc | DRTECH Corporation. | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH Việt Quang | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 6500000000 | t | Bộ | true | 2021-07-09 | 2021-09-30 | <p>1. Tên hàng hóa: Máy X quang nhũ ảnh</p><p>2. Ký hiệu (model): RMF-2000</p><p>Mã đặt hàng: AIDIA TD</p><p>3. Tên hãng sản xuất: DRTech Coporation</p><p>4. Xuất xứ: Hàn Quốc</p> | <p>Loại 2D FFDM</p><p>Tấm nhận ảnh CsI: Gián tiếp / 76 ㎛</p><p>Máy phát 5kW</p><p>Bóng X-quang W (Vonfram)</p><p>Độ phân giải 3,840 x 3,072</p><p>Bộ lọc kép Rh / Ag</p><p>Hiển thị kép / Chân giàn: Bộ tấm chắn bức xạ C-arm</p><p>Phạm vi xoay -180 ° - + 180 ° ± 5 °</p><p>HDSD</p><p>1. T</p> |  | <p> <strong>Thông số kỹ thuật máy phát </strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp đầu vào: 200-240 Vac (± 10%), một pha, 50/60 Hz</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng điện đầu vào: Tối thiểu 35 A được khuyến nghị cho hoạt động 5 kW</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp đầu ra:</p><p> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải điện áp đầu ra: 20 kV đến 40 kV</p><p> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cực dương, bóng x <span style="color: red;">quang </span>catốt nối đất</p><p> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: Trong khoảng 1% giá trị được lập trình</p><p> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng tái lập: &lt;0,5%</p><p> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian ổn định: &lt;10 ms </p><p> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gợn só<span style="color: red;">ng</span>: ≤1%</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải dòng điện đầu ra: 10-200 mA</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất đầu ra: </p><p> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 kW ở thời gian tải 0,1 giây</p><p> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất trung bình tối đa 30 W</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MAs tối đa: 600 mAs</p><p>Thời <span style="color: red;">gian chụp </span>: 5 ms-10 giây</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: Trong vòng 2% giá trị lập trình được đo sau khi mA tăng đến mức DC ổn định</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng tái lập: &lt;0.5%</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian ổn định: &lt;10 ms</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có sẵn phần mềm bảo vệ quá tải</p><p> <strong>Bóng X-quang và đầu ra</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: red;">Đích</span>: Vonfram (W)</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KVp / mA:</p><p> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25-39 kVp / 1 - 500 mA (LFS)</p><p> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25-36 kVp / 1 - 250 mAs (SFS)</p><p> <strong>Lọc tia X</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vị trí 1 Rhodium</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vị trí 2 Bạc</p><p> </p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Việt Quang | 2021-07-09 | Công ty TNHH Việt Quang | 2021-07-09
1224 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi khớp | Hệ thống phẫu thuật nội soi khớp | ENDOCAM Logic HD | Richard Wolf GmbH | Đức | Richard Wolf GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm null |  |  | 9800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-25 | 2021-06-30 | <p> </p> | <ol><li><strong>Hệ thống máy chính:</strong></li></ol><ul><li>Bộ xử lý hình ảnh nội soi Full HD: 01 cái</li><li>Đầu Camera 3 Chip: 01 cái</li><li>Nguồn sáng LED: 01 cái</li><li>Máy bào khớp: 01 cái</li><li>Máy bơm tưới hút dịch cho máy bào khớp: 01 cái&nbsp;</li><li>Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp gối: 01 bộ</li></ul><ol><li><strong>Thiết bị khác:</strong></li></ol><ul><li>Máy cắt đốt điện cao tần 300W: 01 cái</li><li>Màn hình chuyên dụng nội soi 27 inch: 01 cái</li></ul><ol><li><strong>Phụ kiện kèm theo</strong></li></ol><ul><li>Xe đẩy chuyên dụng nội soi: 01 cái</li></ul> |  | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ xử lý hình ảnh Full HD 3 chip - ENDOCAM LOGIC HD</strong></p><p>Màn hình cảm ứng giúp điều khiển các chức năng nhanh chóng và dễ dàng</p><p>Có các chương trình được thiết lập sẵn cho các chuyên khoa khác nhau, có thể lựa chọn nhanh chóng</p><p>Ngõ ra tín hiệu độ phân giải cao (HD): 2 đầu ra HDMI (1080p) và 2 đầu ra 3G-SDI</p><p>Có thể sử dụng tương thích với đầu camera kỹ thuật số và ống soi loại có chip trên ống soi với công nghệ cảm biến 3 chíp CCD, 1 chíp CCD hoặc C-MOS</p><p>Xử lý tín hiệu kỹ thuật số.</p><p>Độ phân giải đầu ra HDMI có thể điều chỉnh các mức:</p><p>1280 x 1024/60/P (tỷ lệ 5 : 4)</p><p>1920 x 1080/60/P (tỷ lệ 16 : 9)</p><p>1920 x 1200/60/P (tỷ lệ 16 : 10)"</p><p>"Độ phân giải đầu ra 3G-SDI có thể điều chỉnh các mức:</p><p>1280 x 720</p><p>1920 x 1080/i</p><p>1920 x 1080/p"</p><p>Điều khiển màu sắc: Cân bằng trắng tự động bằng 1 nút bấm</p><p>Điều khiển độ sáng: điều chỉnh màn chập tự động + điều khiển khuếch đại tự động</p><p>Cân bằng trắng: Dải nhiệt độ màu trong khoảng 2300K đến 7000K</p><p>Định dạng ảnh: JPEG, TIFF</p><p><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu Camera 3 Chip ENDOCAM LOGIC HD:</strong></p><p>Cảm biến: CCD, cho hình ảnh có tỷ lệ cạnh 16:9</p><p>Khớp nối C-mount</p><p>Xử lý hình ảnh kỹ thuật số và truyền tín hiệu kỹ thuật số.</p><p>Có thể lập trình chức năng cho 2 nút bấm trên đầu camera.</p><p>Cáp kết nối ở tư thế gập góc 30 độ</p><p>Có thể tiến hành thay thế cáp của đầu camera bởi kỹ sư của bệnh viện</p><p>Cáp dài 3 m</p><p>Độ nhạy sáng (max. gain): &lt; 1 Lux / f = 1.2</p><p>Tỉ số tín hiệu/ nhiễu: 14 dB</p><p>Điều khiển độ sáng: 1/50 - 1/12650 giây</p><p>Mức độ bảo vệ chống chất lỏng thâm nhập: IP X7</p><p><strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng LED</strong></p><p>Loại đèn: LED, tương đương với nguồn sáng Xenon 300W</p><p>Chiếu sáng đồng nhất trong phẫu trường nội soi. Không mất sáng ở khu vực biên và không có điểm tối tại trung tâm</p><p>Độ sáng ổn định, không nhấp nháy</p><p>Có chức năng điều khiển từ xa bằng nút bấm trên đầu camera để bật/ tắt chế độ chờ của nguồn sáng</p><p>Cường độ sáng: 1900 Lm</p><p>Nhiệt độ màu: 6500 K</p><p>Tuổi thọ bóng đèn: khoảng 30000 giờ</p><p>Điều chỉnh cường độ sáng: 0 - 100%</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-02-03 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-02-03
1225 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích nước tiểu tự động hoàn toàn AUTION MAX AX-4060 | Aution Max AX-4060 | ARKRAY Factory,Inc. | Nhật Bản | ARKRAY Factory,Inc. | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Vạn Niên |  | Nhóm 3 |  |  | 1280000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-08 | 2022-04-08 | <p>·&nbsp;<strong>Hệ thống tự động hoàn toàn hiệu suất cao</strong></p><p>-&nbsp;Màn hình màu cảm ứng tiện dụng.</p><p>-&nbsp;Màn hình màu cảm ứng 7 inch WVGA với độ phân giải cao sẽ hiển thị kết quả, tình trạng thiết bị và hướng dẫn sử dụng.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Hệ thống vận chuyển mẫu cho phép đo được lượng mẫu rất nhỏ</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vì mẫu được hút bằng kim và sau đó, được vận chuyển tới các ô trên que thử, có thể đo được lượng mẫu rất nhỏ (tối thiểu 1 ml).</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không xuất hiện hiện tượng nhiễm chéo trên các ô hóa chất kể cả khi thể tích mẫu lớn.</p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;01 Hệ thống máy chính.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;01 Hướng dẫn sử dụng</span></p> |  | <p>·<strong>Thông số:</strong></p><p>-&nbsp;Mẫu: Nước tiểu.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thông số đo: Glu, Pro, Bil, Uro, Ket, pH, Nit, Bld, Leu, S.G., Alb, Cre (có thể tính được Alb/Cre, Pro/Cre), độ đục và tone màu sắc.</p><p>-&nbsp;Bước sóng: 5 LED (430, 500, 565, 635, 760nm)</p><p>-&nbsp;Nguyên lý đo:</p><p>+ Que thử : Phương pháp phản xạ bước sóng kép (Bước sóng đơn đối với Bld).</p><p>+ Tỉ trọng riêng: khúc xạ kế.</p><p>+ Màu sắc : Đo ánh sáng truyền qua.</p><p>+ Độ đục : Đo sánh sáng tán xạ.</p><p>-&nbsp;Que thử:&nbsp;Que AUTION (10EA &amp; 10PA) , Uriflet 11UA.</p><p>-&nbsp;Thời gian phản ứng: khoảng 60 giây.</p><p>-&nbsp;Công suất: 225 mẫu trên giờ.</p><p>-&nbsp;Khả năng chứa que: Tối đa 400 que (200 que x 2 hộp).</p><p>-&nbsp;Thể tích mẫu cần lấy:</p><p>+ Mẫu thường, STAT : Ít nhất 2 mL.</p><p>+ Đo lượng nhỏ: Ít nhất 1 mL.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Lượng mẫu tiêu hao:</p><p>+ Mẫu thường, STAT: Tối đa 0.90 mL.</p><p>+ Đo lượng nhỏ: Tối đa 0.45 mL.</p><p>-&nbsp;Ống chứa mẫu: Ống nghiệm dài: 95 - 110 mm, đường kính: ø14.0 - 15.8 mm.</p><p>-&nbsp;Nạp mẫu tối đa: <span style="color: rgb(35, 31, 32);">100 mẫu (chu trình).</span></p><p>-&nbsp;Bộ nhớ:</p><p>+ Mẫu bình thường, STAT, đo lượng nhỏ: 2500 test.</p><p>+ Đo Control : 200 test.</p><p>+ Đo kiểm tra: 50 test.</p><p>+ Danh sách lỗi: 100 test.</p><p>-&nbsp;Màn hình: Màn hình LCD (800 × 480 dot).</p><p>-&nbsp;Máy in tích hợp: Khổ giấy rộng 58-mm (24 digit).</p><p>-&nbsp;Cổng ra: 1 cổng (có thể thay thế bằng cổng Ethernet).</p><p>-&nbsp;Phương thức giao tiếp: RS-232C (có thể chuyển đổi giữa 1 đường hoặc 2 đường).</p><p>-&nbsp;Môi trường đo: </p><p>+ Nhiệt độ: 10 - 30°C.</p><p>+ Độ ẩm: 30 - 60% RH (không ngưng tụ).</p><p>-&nbsp;Yêu cầu về nguồn điện: 100 - 240 VAC (Dao động tối đa ±10%), 50/60 Hz.</p><p>-&nbsp;Công suất tiêu hao: 150VA (Tối đa).</p><p>-&nbsp;Kích thước: 530 (D) × 530 (R) × 550 (C) mm (bao gồm khay nạp mẫu).</p><p>-&nbsp;Khối lượng: </p><p>+ Máy chính: khoảng 36 kg.</p><p>+ Khay nạp mẫu: khoảng 4 kg.</p> | <p>- Chuyển giao kỹ thuật công nghệ, lắp đặt bởi kỹ sư được đào tạo chính hãng; </p><p>- Dịch vụ bảo hành, bảo trì: theo tiêu chuẩn của công ty</p> | Theo tiêu chuẩn công ty | Theo tiêu chuẩn công ty | Theo tiêu chuẩn công ty | Theo tiêu chuẩn công ty | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-08 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-08
1226 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Healing Cap - 5mm/ D-4.5mm for Narrow Line | NL-HC-5 | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | Đức | Nhóm null |  |  | 1327500 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Nắp lành thương cho dòng hẹp (NL-HC)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước (mm):&nbsp;5,0 (thường, hẹp)</li> </ul> | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Nắp lành thương cho dòng hẹp (NL-HC)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước (mm):&nbsp;5,0 (thường, hẹp)</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Nắp lành thương cho dòng hẹp (NL-HC)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước (mm):&nbsp;5,0 (thường, hẹp)</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
1227 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi đại tràng video CF-H190I | CF-H190I | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Ống | true | 2021-04-09 | 2021-07-09 | <p>Ống nội soi đại tràng video và phụ kiện kèm theo</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng do lỗi của nhà sản xuất</li><li>Lắp đặt, bảo trì, bàn giao và hướng dẫn sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-08 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-09
1228 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp tái định vị, cong, có vít khóa, dài 17cm mã 40-521-17 | 40-521-17 | AS Medizintechnik GmbH | Đức | AS Medizintechnik GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Vật tư trang thiết bị y tế Hà Anh |  | Nhóm 3 |  |  | 6832000 | t | Cái | true | 2021-04-08 | 2022-04-08 | <p> Kẹp tái định vị, cong, có vít khóa, dài 17cm</p> | <p> Kẹp tái định vị, cong, có vít khóa, dài 17cm</p> | <p> Kẹp tái định vị, cong, có vít khóa, dài 17cm</p> | <p> Kẹp tái định vị, cong, có vít khóa, dài 17cm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư y tế Hà Anh | 2021-04-08 | Công ty TNHH Vật tư y tế Hà Anh | 2021-04-08
1229 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ thần kinh sọ não | Bàn mổ thần kinh sọ não | Alphaclassic Pro | Maquet (Suzhou) Co., Ltd | Trung Quốc | Maquet (Suzhou) Co., Ltd | Trung Quốc | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 3000000000 | t | Bộ | true | 2021-01-12 | 2021-12-31 | <p>- Loại bàn mổ điện thủy lực di động được thiết kế với độ linh hoạt cao đáp ứng được các yêu cầu của nhiều loại phẫu thuật.</p><p>- Bàn mổ có tích hợp bảng điều khiển dự phòng ở trụ bàn giúp điều khiển bàn mổ trong trường hợp có sự cố.</p><p>- Bàn mổ thiết kế theo dạng mô đun với nhiều phụ kiện chuyên dụng có thể ghép nối để phục vụ cho nhiều loại phẫu thuật khác nhau.</p><p>- Bàn mổ có bốn bánh xe đôi đa hướng giúp bàn mổ di chuyển dễ dàng theo bất kỳ hướng nào khi cần thiết di chuyển và khóa lại khi sử dụng.</p><p>- Bàn mổ có thể xuống thấp đảm bảo sự thoải mái cho bác sỹ trong các phẫu thuật cần tư thế thấp như sọ não, sản khoa,...</p><p>- Bàn mổ tích hợp pin sạc để sử dụng trong trường hợp mất điện.</p> | <p>- Thân bàn chính, kèm đệm: 01 bộ</p><p>- Tấm đỡ lưng, có đệm: 01 bộ</p><p>- Tấm đỡ đầu, có đệm: 01 bộ</p><p>- Tấm đỡ chân cấu trúc hai phần kèm nệm, có thể xòe ra: 01 cặp</p><p>- Tấm đỡ tay kèm đệm và đai buộc: 01 cặp</p><p>- Bảng điều khiển cầm tay: 01 bộ</p><p>- Bảng điều khiển dự phòng tích hợp trên trụ bàn: 01 cái</p><p>- Khung gây mê và bộ gá vào ray bàn: 01 cái</p><p>- Pin dự phòng: 01 bộ</p><p>- Dây cáp nguồn: 01 cái</p><p>-Bộ đỡ bệnh nhân tư thế nằm sấp: 01 bộ</p><p>-Khung gá sọ: 01 bộ</p> |  | <p>- Chiều cao bàn có thể điều chỉnh từ 600 mm đến 950 mm</p><p>- Góc Trendelenburg thuận/đảo: 25°/25°</p><p>- Góc nghiêng bàn sang 2 bên: +15°/-15°</p><p>- Góc gập lên/xuống của phần đỡ lưng:&nbsp;+70°/-40°</p><p>- Góc gập tư thế FLEX: 220°</p><p>- Góc gập tư thế REFLEX: 110°</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-01-12 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-04-09
1230 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi siêu âm | Hệ thống nội soi siêu âm dạ dày | EU-ME2 | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 18179000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-09 | 2021-07-09 | <p>Hệ thống nội soi siêu âm dạ dày bao gồm các máy chính và dụng cụ sau:</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh: CV-190</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Nguồn sáng xenon 300W:&nbsp;CLV-190</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh nội soi siêu âm: EU-ME2</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Ống soi dạ dày thế hệ video có tính năng tiêu cự kép: GIF-HQ190</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Ống nội soi siêu âm dạ dày (linear): GF-UCT180</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Ống nội soi siêu âm dạ dày (radial): GF-UE160-AL5</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Đầu dò siêu âm DPR</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Màn hình LCD y tế chuyên dụng ≥ 24 inch</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: MB-155</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Máy hút dịch:</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Xe đẩy chuyên dụng cho hệ thống nội soi</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Hệ thống máy vi tính + máy in phun màu + Phần mềm in trả kết quả&nbsp;</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng cho các sản phẩm bị lỗi bởi nhà sản xuất</li><li>Không áp dụng bảo hành cho hàng tiêu hao và lỗi do người sử dụng</li><li>Lắp đặt, bàn giao, HDSD, bảo trì</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-21 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-09
1231 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi đại tràng đường kính siêu nhỏ | PCF-PH190L | Aizu Olympus Co., Ltd | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1511000000 | t | Ống | true | 2021-04-09 | 2021-07-09 | <p><strong style="color: black;"><u>Ống nội soi đại tràng đường kính siêu nhỏ</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Trường nhìn: 140°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hướng quan sát: 0° (hướng nhìn thẳng)</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ sâu của trường nhìn: Trung bình: 2-100 mm </span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: 9.7 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của thân ống soi: 9.5 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính kênh dụng cụ: 3.2 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: 3.0 mm từ đầu cuối ống soi</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ uốn cong của đầu ống soi:</span></p><p>+ Hướng lên: 180°</p><p>+ Hướng xuống: 180°</p><p>+ Hướng phải: 160°</p><p>+ Hướng trái: 160°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài làm việc: L: 1680</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài tổng: L : 2000</span></p> | <p><strong style="color: black;"><u>Ống nội soi đại tràng đường kính siêu nhỏ</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Trường nhìn: 140°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hướng quan sát: 0° (hướng nhìn thẳng)</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ sâu của trường nhìn: Trung bình: 2-100 mm </span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: 9.7 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của thân ống soi: 9.5 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính kênh dụng cụ: 3.2 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: 3.0 mm từ đầu cuối ống soi</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ uốn cong của đầu ống soi:</span></p><p>+ Hướng lên: 180°</p><p>+ Hướng xuống: 180°</p><p>+ Hướng phải: 160°</p><p>+ Hướng trái: 160°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài làm việc: L: 1680</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài tổng: L : 2000</span></p><p><br></p> |  | <p><strong style="color: black;"><u>Ống nội soi đại tràng đường kính siêu nhỏ</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Trường nhìn: 140°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hướng quan sát: 0° (hướng nhìn thẳng)</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ sâu của trường nhìn: Trung bình: 2-100 mm </span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: 9.7 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính ngoài của thân ống soi: 9.5 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đường kính kênh dụng cụ: 3.2 mm</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: 3.0 mm từ đầu cuối ống soi</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ uốn cong của đầu ống soi:</span></p><p>+ Hướng lên: 180°</p><p>+ Hướng xuống: 180°</p><p>+ Hướng phải: 160°</p><p>+ Hướng trái: 160°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài làm việc: L: 1680</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chiều dài tổng: L : 2000</span></p><p><br></p> | <ul><li>Bảo hành 12 tháng do lỗi của nhà sản xuất</li><li>Lắp đặt, bảo trì, bàn giao và HDSD</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-23 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-09
1232 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim có chức năng tạo nhịp | Beneheart D3 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-09 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY SỐC TIM CÓ TẠO NHỊP NGOÀI</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model/Ký mã hiệu: BeneHeart D3</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng sản xuất: Mindray</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất xứ: Trung Quốc</strong></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nối điện cực sốc và tạo nhịp ngoài cơ thể: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực tạo nhịp ngoài cơ thể: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in: 01 cuộn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel tiếp xúc, chống bỏng: 01 tuýp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin &nbsp;tích hợp trong máy : 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn : 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điện cực sốc cầm tay cho người lớn và trẻ em: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Module đo điện tim và Cáp đo điện tim 5 kênh: 01 Bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh – Tiếng Việt: 01 Bộ</p> | [7 empty] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-02-09 | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-05-18
1233 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu thuật | EA107R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 5627042 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp ruột Bainbridge dùng cho trẻ em, cong, dài 155mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp gắp Collin Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 195mm, ngàm rộng 21mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1234 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy Hấp Tiệt Trùng Nhiệt Độ Thấp - Plasma 192L 2 Cửa | D175 | Tekno Mar Makina Imalat Ithalat Ihracat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | Tekno Mar Makina Imalat Ithalat Ihracat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | Thổ Nhĩ Kỳ |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên |  | Nhóm 4 |  |  | 3500000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p><strong>MODEL: D175</strong></p><p>Loại: HRF 3000</p><p>Màn hình: Chạm tay 7 inch</p><p>Thể tích buồng hấp (lt): 193 lít</p><p>Dung lượng bình chứa H2O2: 110 cc</p><p>Khung bên ngoài: Thép không rỉ 304</p><p>Vật liệu buồng hấp: Thép không rỉ 316L</p><p>Loại: Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Hydrogen Peroxide</p><p>Phân loại: II B</p><p>Thông số kỹ thuật tiệt trùng: Tất cả các vi sinh vật (tất cả các dạng vi khuẩn, tất cả các vi rút đều là các dạng nấm) và tất cả các prion</p> | <p><br></p><p><br></p><p><strong>CẤU HÌNH CUNG CẤP:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện kèm theo:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình đựng hóa chất tiệt khuẩn, ( 5 chu kỳ / bình ): 1 bình</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Que thử hóa học: 250 que</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in: 2 cuộn.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng dụng cụ: 3 khay</p> |  | <p><span class="ql-cursor">﻿</span><strong>Tính năng vật lý và&nbsp;tính năng kỹ thuật</strong></p><p>Chất lượng thép không rỉ ( buồng hấp, cửa, khung bên ngoài.): Buồng hấp&nbsp;316L /&nbsp;Cửa 5083 AI /&nbsp;&nbsp;Khung bên ngoài thép không rỉ&nbsp;304 </p><p>Số lượng khay hấp: 03</p><p>Thể tích buồng hấp (Liter): 193 lít</p><p>Trọng lượng: 365 kg</p><p>Kích thước bên ngoài: 960 x 1250 x 2110mm ( W x D x H )</p><p>Kích thước chamber: 550 x 700 x 500mm ( W x D x H )</p><p>Thông số kỹ thuật cửa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Cửa trượt dọc, tự động, 2 cửa</p><p>Phương pháp đóng / mở cửa:&nbsp;Tự động và tùy chọn bàn đạp chân</p><p>Hệ thống đệm cửa: Silicone</p><p>An toàn cửa: Sensor</p><p>Lọc khí thải: Oil Mist Traps</p><p>Lọc khí sạch: HEPA</p><p>Tính năng điều hòa và thông khí: có</p><p>Tính năng hút ẩm: có</p><p><strong>Thông số về Điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>Điện áp: 220‐230V AC 50‐60 Hz</p><p>Lớp bảo vệ: IP20 / EN 60601‐1‐2:2016</p><p>Mức tiêu thụ: Tải nặng&nbsp;6,7 kW / Chờ 0,0035 kW / Short program&nbsp;0,296 kW / Long Program 0,457 kW / Lumen Program 0,468 KW</p><p><strong>Thông số về chương trình</strong></p><p>Phần mềm: PLC / HMI</p><p>Tính năng điều khiển:&nbsp;7” LCD / Màn hình chạm tay</p><p>Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Thổ Nhĩ Kỳ</p><p>Menu: Ngày, Thời gian, Nhiệt độ, Áp suất, Các bước của Chương trình, Báo động, Service và hơn thế nữa.</p><p>USB Port / Data Transfer: Có </p><p>RS232 Connection: Có </p><p>Kết nối với hệ thống mạng: Tùy chọn – mua thêm</p><p>Số chương trình 3:&nbsp;Short, Long và Lumen</p><p>Tính năng Prion: Hiệu quả với Prions</p><p><strong>Tài liệu</strong></p><p>CE Certificate ‐ 93/42/EEC: Có </p><p>ISO 13485: Có </p><p>LVD / EMC Test and Documents: Có&nbsp;/ EN 60601‐1‐1:2009</p><p>EN ISO 14937 Documents: Có&nbsp;</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-02 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2021-04-07
1235 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa khử khuẩn ống nội soi | Máy rửa khử khuẩn ống nội soi | Máy rửa khử khuẩn tiệt trùng ống nội soi OER-AW | OER-AW | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1440000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-09 | 2021-07-09 | <p>Máy rửa khử khuẩn, tiệt trùng ống</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng do lỗi của nhà sản xuất</li><li>Lắp đặt, bảo trì, bàn giao và hướng dẫn sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-09 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-09
1236 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo chỉ số ABI và tốc độ sóng lan truyền | Máy đo chỉ số ABI và tốc độ sóng lan truyền | Máy đo xơ vữa động mạch không xâm lấn | VS-2000 | Fukuda Denshi Co. Ltd. | Nhật Bản | Fukuda Denshi Co. Ltd. | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 520000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-07 | 2021-08-07 | <p>Máy đo xơ vữa động mạch không xâm lấn</p><p>Model: VS-2000</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;<strong>Fukuda Denshi</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Nhật</strong></p><p>- Máy đo xơ vữa động mạch VS-2000 là thiết bị giúp kiểm soát tình trạng tim mạch, huyết áp và xơ vữa động mạch ở một mức độ mới. Bằng việc đo độ xơ vữa động mạch, bạn có thể chẩn&nbsp;đoán được “tuổi của mạch máu” cho người bệnh</p><p>- Quản lý chất lượng lâm sàng của huyết áp và huyết động lực động mạch.</p><p>- Chỉ số CAVI (Cardio-Ankle Vascular Index).&nbsp;CAVI phản ánh xơ cứng động mạch từ tim tới gót chân. CAVI nhận biết rõ hơn chứng xơ vữa mạch máu, lợi thế của CAVI là&nbsp;phụ thuộc ít hơn vào thay đổi huyết áp trong thời gian đo.</p><p>- Chỉ số ABI (Ankle-Brachial Pressure Index): Là chỉ số tiêu chuẩn được sử dụng để phát hiện PAD (Bệnh động mạch ngoại biên) và đánh dấu chẩn đoán về bệnh tim mạch</p><p>- Chỉ số TBI (Toe Brachial Index): Là chỉ số đánh giá mức độ hẹp của động mạch ngoại vi ở chi dưới</p><p>- Phần mềm quản lý VSS-50</p><p>- Quản lý dữ liệu: bộ nhớ usb, thẻ sd hoặc máy tính</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-27 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2021-05-07
1237 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | MV2000 EVO5 | Mekics Co., Ltd. | Hàn Quốc | Mekics Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 960500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <p><strong><u>ĐẶC TÍNH NỔI BẬT</u></strong></p><p>· Màn hình cảm ứng 15” hoặc 17”</p><p>· Thở được từ trẻ sơ sinh tới người lớn</p><p>· Cân nặng từ: 1-150kg, 2-2.500ml</p><p>· Tự hiệu chỉnh và kiểm tra lỗi bằng phần phầm chuyên dụng Smart PC viewer</p><p>· Các mode thở tiêu chuẩn : VCV (ACV, SIMV), PCV (ACV, SIMV), PRVC (ACV, SIMV), TCPL (ACV, SIMV), SPONT, AwPRV, BiLevel, O2 Streem, CPR, AutoVent</p><p>· Các mode thở tùy chọn thêm :&nbsp;HFV (SHFV, DHFV)</p> | <p style="margin-left:-4.5pt;"><strong>CẤU HÌNH PHẦN CỨNG</strong></p> <p>· 01 máy chính đi kèm các phụ kiện tiêu chuẩn bên trong bao gồm:</p> <ul> <li><em>01 màn hình 15”</em></li> <li><em>01 bộ trộn khí và oxy bên trong máy</em></li> <li><em>01 </em><em>ắc quy lắp bên trong máy</em></li> <li><em>01 cảm biến Oxy bên trong máy</em></li> <li><em>02 cảm biến lưu lượng (flow sensor)</em></li> </ul> <p>· 01 xe đẩy di động chính hãng</p> <p>· 01 máy làm ấm</p> <p>· 01 bình làm ẩm</p> <p>· 01 bộ dây thở một lần cho người lớn</p> <p>· 01 bộ dây thở một lần cho trẻ em</p> <p>· 01 giá treo dây thở<br /> · 01 phổi giả test máy 1L hoặc 2L</p> <p>· 01 filter lọc khuẩn, lọc ẩm<br /> · 01 dây khí nén áp lực cao<br /> · 01 dây Oxy áp lực cao</p> <p>· 01 cổng kết nối Oxy cao áp<br /> · 01 bộ phụ kiện tiêu chuẩn: cáp DSC, lục giác, giá đỡ dây nguồn, dây tiếp đất, túi bọc máy, 01 hướng dẫn sử dụng.</p> | <p>1. Mode thở cao tần HFV</p> <p>2. Bộ kit EtCo2</p> <p>3. Bộ kit SpO2</p> <p>4. Máy nén khí</p> | [6 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-09 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2021-06-05
1238 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở Puritan Bennett 980 | 980A3ENNISB | Covidien | Ireland | Covidien LLC | Mỹ | ["2020"] | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT | Ireland | Nhóm 3 |  |  | 1231234 | f | Cái | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Máy mới 100%</p> | <p>'Máy chính kèm máy nén khi tích hợp : 01 bộ<br /> - Pin dự phòng cho máy chính : 01 cái<br /> bao gồm các phụ kiện sau:<br /> - Bộ lọc khí thở vào, sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng : 01 cái<br /> - Bộ lọc khí thở ra, sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng : 01 cái<br /> - Màng van thở ra : 06 cái<br /> - Tay treo ống thở và đầu treo ống thở : 01 bộ<br /> - Phổi giả : 01 cái<br /> - Dây nối khí nén và ôxy : 01 bộ<br /> - Bộ dây thở người lớn (sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng) : 01 bộ<br /> - Bộ dây thở trẻ em (sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng) : 01 bộ<br /> - Bộ dây thở trẻ sơ sinh (sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng) : 01 bộ<br /> - Bộ làm ấm/ẩm khí thở gồm:<br /> • Máy làm ấm khí thở : 01 cái<br /> • Bình làm ẩm cho người lớn : 01 cái<br /> • Bình làm ẩm cho trẻ em/trẻ sơ sinh : 01 cái<br /> • Giá treo bộ làm ấm/ẩm khí thở : 01 cái<br /> - Xe đẩy máy thở : 01 cái<br /> - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt : 01 bộ</p> |  | <p>'Nguồn cung cấp: 220V- 50Hz<br /> Nhiệt độ:<br /> Hoạt động: 10°C to 40°C (50°F to 104°F)<br /> bảo quản: -20°C to 70°C (-68°F to 158°F)<br /> Độ ẩm tương đối:<br /> Hoạt động: 10% to 95% không đọng sương<br /> Storage: 10% to 95% không đọng sương</p> | [5 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2021-05-18
1239 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo khúc xạ | Máy đo khúc xạ, độ cong giác mạc, nhãn áp TONOREF III | TONOREF III | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-03-31 | <p>Máy đo khúc xạ, độ cong giác mạc, nhãn áp TONOREF IIIvà phụ kiện</p> | <ul> <li>Giấy in</li> <li>Dây nguồn</li> <li>Bao phủ bụi</li> <li>Giấy lót cằm</li> <li>Nút chặn giấy lót cằm</li> <li>Mắt thử</li> <li>Kẹp cố định</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng</li> </ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11
1240 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy trị liệu điện tần số thấp | STT-570 | StraTek Co.,Ltd. | Hàn Quốc | StraTek Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 87000000 | t | Cái | true | 2021-01-20 | 2022-01-20 | <p>Máy trị liệu tần số thấp (02 kênh độc lập)</p> | <p><strong style="color: blue;"><em><u>Cấu hình:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp điện cực hút: 02 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực hút: 08 cái (bộ/4 cái)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Miếng xốp điện cực: 08 cái (bộ/4 cái)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn: 01 sợi</p><p>Ống thoát nước: 01</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-01-20 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-01-20
1241 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu thuật | EO338R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 25613927 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp gắp Atraumata, thẳng, ngàm hình oval, có răng De Bakey, dài 250mm, ngàm rộng 21mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp ruột không chấn thương Doyen Atraumata, cong, lưỡi mềm và đàn hồi, ngàm có răng De Bakey</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1242 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo chức năng hô hấp | Lungtest Mobile | MES Sp. z o.o. | Ba Lan | MES Sp. z o.o. | Ba Lan | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Cái | true | 2020-12-24 | 2023-01-24 | <p class="ql-align-justify"><strong>MÁY ĐO CHỨC NĂNG HÔ HẤP</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Model: LUNGTEST Mobile</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Hãng sản xuất: MES</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Xuất xứ: Ba Lan</strong></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sách HDSD tiếng Anh + Việt: 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu chụp: MES TYPE DV 40</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng chết: 38ml</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trở kháng đầu đo: &lt; 0,9 cmH2O/l/s ở 14 l/s</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi lưu lượng: +/- 20 l/s</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ lệch đo lưu lượng: &lt; 2%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chia lưu lượng: 1ml/s</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi thể tích: ±10l</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ lệch đo thể tích: &lt; 2%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chia thể tích: 10ml</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc tích hợp (tùy chọn)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 800x480, 7inch</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt tích hợp: giấy 112mm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cổng xuất: 2USB</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 220x250x52mm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cân nặng: 0,9kg</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 230V, 50Hz, 20VA</p><p><br></p> |  | Ống thổi, giấy in nhiệt,.... |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-12-24 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2021-04-12
1243 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy khoan đa năng | Máy khoan, cưa đa năng cầm tay dùng pin | HighTorQ | Nouvag AG | Đức | Nouvag AG | Thụy Sĩ | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thành Phương | Đức | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Bộ | true | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p>- Máy khoan cưa đa năng cầm tay dùng pin của Nouvag có 05 chọn lựa khác nhau phù hợp cho tất cả các nhu cầu: khoan, cưa, doa, cưa xương ức, cưa lắc, cưa dọc cho các phẫu thuật chấn thương chỉnh hình.</p><p>- Ngoài ra, với sự đa dạng kích thước và loại mũi khoan, cưa sẽ hỗ trợ đầy đủ các nhu cầu của phẫu thuật viên</p><p>- Thiết kế pin kết hợp động cơ không cần tiệt trùng giúp kéo dài tuổi thọ pin</p> | <p>Chọn 02 trong 05 loại tay cầm: khoan đa dụng, khoan &amp; doa, cưa lắc, cưa xương ức, cưa dọc.</p><p><strong><em><u>Cấu hình cơ bản cho khoan và cưa:</u></em></strong></p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm khoan đa năng: 01 cái</p><p>2. Tay cầm cưa lắc: 01 cái</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ động cơ sử dụng pin: 01 bộ</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đế sạc pin: 01 cái</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phễu tiếp pin: 01 cái</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ổ cặp Jacobs: 01 cái</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi cưa lắc: 02 cái</p><p>7. Mũi khoan xoắn (2mm, 3mm, 4mm, 5mm): 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thành Phương | 2021-06-17 | Công ty TNHH Thành Phương | 2021-06-17
1244 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | Cáng gấp 4 khúc | YXH-1EL | Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd. | Trung Quốc | Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An |  | Nhóm 6 |  |  | 4500000 | t | Cái | true | 2021-04-12 | 2021-12-31 | <p>Hãng sản xuất: Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus &amp; Instruments Co., Ltd.</p><p>Xuất xứ: Trung Quốc</p><p>Hàng mới 100%, đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p> | <p>- Khung cáng có bánh xe</p><p>- Mặt băng ca rằn ri</p><p>- 02 đai an toàn</p> |  | <p>Kích thước sản phẩm (Dài, rộng, cao): 185 x 48 x 21 cm</p><p>Kích thước khi gấp (Dài, rộng, cao): 50 x 48 x 14 cm</p><p>Kích thước đóng gói (Dài, rộng, cao): 54 x 52 x 15 cm</p><p>Tải trong: ≤ 159 kg</p><p>Trọng lượng: 7 kg</p><p>Trong lượng đóng gói: 8 kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2021-04-12 | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2021-04-12
1245 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở cố định | MV2000 EVO2 | Mekics Co., Ltd. | Hàn Quốc | Mekics Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <p><strong>ĐẶC TÍNH NỔI BẬT</strong></p><p>· Màn hình cảm ứng 12.1”</p><p>· Thở được từ trẻ sơ sinh tới người lớn</p><p>· Cân nặng từ: 1-150kg, 2-2.500ml</p><p>· Tự hiệu chỉnh và kiểm tra lỗi bằng phần phầm chuyên dụng Smart PC viewer</p><p>· Các mode thở tiêu chuẩn : VCV (ACV, SIMV), PCV (ACV, SIMV),PRVC (ACV, SIMV), SPONT, O2 stream</p><p>· Các mode thở tùy chọn thêm :&nbsp;TCPL (ACV, SIMV), AwPRV, BiLevel, CPR, AutoVent</p><p>HFV (SHFV, DHFV)</p> | <p>· 01 máy chính đi kèm các phụ kiện tiêu chuẩn bên trong bao gồm:</p><ul><li><em>01 màn hình 12,1”</em></li><li><em>01 bộ trộn khí và oxy bên trong máy</em></li><li><em>01 ắc quy lắp bên trong máy</em></li><li><em>01 cảm biến Oxy bên trong máy</em></li><li><em>02 cảm biến lưu lượng (flow sensor)</em></li></ul><p>· 01 xe đẩy di động chính hãng</p><p>· 01 máy làm ấm</p><p>· 01 bình làm ẩm</p><p>· 01 bộ dây thở một lần cho người lớn</p><p>· 01 bộ dây thở một lần cho trẻ em</p><p>· 01 giá treo dây thở</p><p> · 01 phổi giả test máy 1L hoặc 2L</p><p>· 01 filter lọc khuẩn, lọc ẩm</p><p> · 01 dây khí nén áp lực cao</p><p> · 01 dây Oxy áp lực cao</p><p>· 01 cổng kết nối Oxy cao áp</p><p> · 01 bộ phụ kiện tiêu chuẩn: cáp DSC, lục giác, giá đỡ dây nguồn, dây tiếp đất, túi bọc máy, 01 hướng dẫn sử dụng.</p> | <p>1. Mode thở cao tần HFV</p> <p>2. Máy nén khí</p> <p>3. Kit Etco2</p> <p>4. Kit SpO2</p> | [6 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-09 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2021-06-05
1246 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | HỆ THỐNG MÁY CHÍNH PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT GHÉP GAN - THẬN | Hệ thống phẫu thuật nội soi Karl Storz | Karl Storz SE & Co. KG | Trung Quốc,Đức,Malta,Thụy Sĩ,Mỹ,Đài Loan | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 9604814000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-23 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi dùng trong ghép tạng</p> | <p>Hộp xử lý hình ảnh IMAGE1 S CONNECT II</p><p>Mô-đun liên kết IMAGE1 S D3-LINK</p><p>Mô-đun liên kết IMAGE1 S 4U-LINK</p><p>Đầu camera IMAGE1 S 4U Rubina, OPAL1® NIR/ICG</p><p>Đầu camera VITOM® 3D</p><p>Dây dẫn sáng bằng sợi quang, 300cm, đường kính 4.8 mm</p><p>Ống soi quang học HOPKINS® RUBINA 30°, NIR/ICG, đường kính 10 mm</p><p>Màn hình 32" 4K/3D</p><p>Hệ thống lưu trữ dữ liệu AIDA với màn hình thông minh</p><p>Nguồn sáng lạnh Power LED Rubina, OPAL1® NIR/ICG</p><p>Bàn đạp đơn, 1 trạng thái</p><p>Kính phân cực 3D, không mờ sương</p><p>Kính cài 3D</p><p>Bộ bơm khí CO2 model ENDOFLATOR® 50 SCB</p><p>Dây bơm khí</p><p>Bộ máy S-PILOT™ bao gồm bàn đạp&nbsp;</p><p>Máy cắt đốt cao tần AUTOCON® III 400</p><p>Bàn đạp đơn, sử dụng với máy cắt đốt cao tần</p><p>Bàn đạp đôi</p><p>Bản điện cực trung tính</p><p>Dây nối bản điện cực trung tính</p><p>Dây nối cao tần đơn cực, 300 cm</p><p>Dây nối cao tần lưỡng cực, 300 cm</p><p>VERSACRANE Holding Arm, low</p><p>VITOM 3D clamping jaw with ball joint</p><p>IMAGE1 PILOT</p><p>Ngàm kẹp xoay được, để kẹp vào bàn mổ</p><p>Khớp nối đứng, hình chữ L</p><p>Hàm kẹp, với khớp nối cầu, lớn</p><p>Ống kẹp, dạng gấp, 10 mm</p><p>Cover for VITOM® 3D</p><p>Camera Cover, with elastic tip</p><p>Khay lưới, dùng cho vệ sinh, 352x125x54mm</p><p>Xe đặt thiết bị nội soi, rộng, cao</p><p>Tay đỡ màn hình, dài</p><p>Giá đỡ bình khí CO2</p> |  | <p>Hộp xử lý hình ảnh IMAGE1 S CONNECT II</p><p>Mô-đun liên kết IMAGE1 S D3-LINK</p><p>Mô-đun liên kết IMAGE1 S 4U-LINK</p><p>Đầu camera IMAGE1 S 4U Rubina, OPAL1® NIR/ICG</p><p>Đầu camera VITOM® 3D</p><p>Dây dẫn sáng bằng sợi quang, 300cm, đường kính 4.8 mm</p><p>Ống soi quang học HOPKINS® RUBINA 30°, NIR/ICG, đường kính 10 mm</p><p>Màn hình 32" 4K/3D</p><p>Hệ thống lưu trữ dữ liệu AIDA với màn hình thông minh</p><p>Nguồn sáng lạnh Power LED Rubina, OPAL1® NIR/ICG</p><p>Bàn đạp đơn, 1 trạng thái</p><p>Kính phân cực 3D, không mờ sương</p><p>Kính cài 3D</p><p>Bộ bơm khí CO2 model ENDOFLATOR® 50 SCB</p><p>Dây bơm khí</p><p>Bộ máy S-PILOT™ bao gồm bàn đạp&nbsp;</p><p>Máy cắt đốt cao tần AUTOCON® III 400</p><p>Bàn đạp đơn, sử dụng với máy cắt đốt cao tần</p><p>Bàn đạp đôi</p><p>Bản điện cực trung tính</p><p>Dây nối bản điện cực trung tính</p><p>Dây nối cao tần đơn cực, 300 cm</p><p>Dây nối cao tần lưỡng cực, 300 cm</p><p>VERSACRANE Holding Arm, low</p><p>VITOM 3D clamping jaw with ball joint</p><p>IMAGE1 PILOT</p><p>Ngàm kẹp xoay được, để kẹp vào bàn mổ</p><p>Khớp nối đứng, hình chữ L</p><p>Hàm kẹp, với khớp nối cầu, lớn</p><p>Ống kẹp, dạng gấp, 10 mm</p><p>Cover for VITOM® 3D</p><p>Camera Cover, with elastic tip</p><p>Khay lưới, dùng cho vệ sinh, 352x125x54mm</p><p>Xe đặt thiết bị nội soi, rộng, cao</p><p>Tay đỡ màn hình, dài</p><p>Giá đỡ bình khí CO2</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-06-23 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-06-23
1247 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Hệ thống xét nghiệm acid nucleic | Bộ kit real-time RT PCR phát hiện virus SARS-CoV-2 | SQD52-K100 | Solgent Co. Ltd | Hàn Quốc | Solgent Co. Ltd | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Công nghệ sinh học Khoa Thương | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 390000 | t | Test | true | 2021-05-12 | 2021-12-31 | <p>Hóa chất xét nghiệm nucleic acid in vitro phát hiện SARS-CoV-2 trong mẫu phết hầu họng</p> | <p>OneStep qRT-PCR Enzyme mix (2019-nCoV) 200 µl x 1 ống2X</p><p> </p><p>OneStep qRT-PCR Buffer (2019-nCoV) 1 ml x 1 ống</p><p><br></p><p>Primer &amp; Probe Mixture (2019-nCoV) 300 µl x 1 ống</p><p><br></p><p>Control Template (2019-nCoV) 100 µl x 1 ống</p><p><br></p><p>RNase free Water 1 ml x 1 ống</p> |  | <p>Độ nhạy phân tích (LoD): trên mẫu dịch phết hầu họng và đờm được xác nhận là 200 copies/mL</p><p><br></p><p>Độ đặc hiệu phân tích: Kit không phát hiện sự hiện diện</p><p>của những chủng virus/vi khuẩn khác</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Khoa Thương | 2021-05-27 | Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Khoa Thương | 2021-05-27
1248 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy phun sương khử khuẩn phòng mổ | DiosolGenerator Standard | DIOP GmbH & Co. KG | Đức | DIOP GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm 3 |  |  | 268000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-07 | 2021-08-07 | <p> Có bánh xe đẩy lưu động, thiết bị hoạt động bằng điện cho mục đích khử trùng phòng mổ và bề mặt.</p><p> Vỏ bọc máy sơn màu trắng, kim phun sương làm bằng thép không gỉ.</p><p> - Hiện đại, công nghệ phun sương lạnh</p><p>- Dễ sử dụng</p><p>- Thân thiện với môi trường và không có chất độc hại</p><p>- Đạt kinh tế và hiệu quả cao</p><p>- An toàn, linh hoạt</p><p> </p> | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ&nbsp;</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hóa chất đi kèm: 01 bình 5 kg</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ</p><p> </p> |  | <p> Hệ thống khử trùng mọi ngóc ngách và bề mặt phòng, có thể được điều chỉnh theo nhiều cách sao cho phù hợp với từng yêu cầu và bố cục của căn phòng</p><p> Chất khử trùng Hydro peroxide có sẵn hoặc khác tùy nhà sản xuất</p><p> Hệ thống phù hợp để khử khuẩn ở nhiều lĩnh vực khác nhau: Xe cứu thương, bệnh viện, phòng khám, nhà dưỡng lão, khách sạn, nhà ở, cơ sở y tế, phòng khám thú y, nhà hàng, phòng vật lý trị liệu, nhà trẻ, trường học, phòng tập, tàu du lịch</p><p> Có thể xử lý vi khuẩn gram âm và vi khuẩn gram dương (bao gồm Legionella), các loại sinh ra bào tử hiếu khí, nấm men và nấm mốc cũng như các loại virus chủ yếu gây bệnh cho người (bao gồm Herpes, Viêm gan, HIV, Cúm)...</p><p> &nbsp;</p><p> Vòi không quay</p><p> Vỏ hộp sơn trắng</p><p> Giá để đựng dung dịch hóa chất &nbsp;5 kg</p><p> Hệ thống có thể sử dụng với dung dịch hydro peroxide hoặc khác tùy nhà sản xuất</p><p> Điện Tiêu thụ: 350 W</p><p> Máy nén khí: Máy nén khí khô, không có dầu (1,6 m³ / h)</p><p> Tốc độ dòng chảy: 35 - 45 ml / phút</p><p> Kích thước hạt sương mù: 2 - 10 micron (micro aerosol)</p><p> Lưu lượng thể tích: 1,8 - 2,2 lít mỗi giờ</p><p> Dung dịch khử khuẩn Hydro peroxide loại bình 5kg hoặc dung dịch khác tùy nhà sản xuất</p><p> Tiêu thụ chất khử trùng: 4 ml / m³</p><p> Thể tích phòng: 270 m³ (Có thể nâng cấp lên tới 450 m³ và 850 m³)</p><p> Cáp nguồn: 3 mét</p><p> Môi trường hoạt động: 220v, 50 Hz</p><p> Độ ồn: ≤ 62 dB</p><p> Trọng lượng: 20 kg (không bao gồm chất khử trùng)</p><p> Điện áp: 230 V hoặc theo yêu cầu 110 V</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-05-07 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-05-07
1249 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu thuật | EA121R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 6474115 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp ruột Doyen, cong, lưỡi đàn hồi, dài 165mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp gắp Collin Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 195mm, ngàm rộng 21mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1250 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện cơ | Máy điện cơ | Máy điện cơ 2 kênh (EMG/NCV/SEP) | Neurowerk EMG | SIGMA Medizin-Technik GmbH | Đức | SIGMA Medizin-Technik GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1150000000 | t | Bộ | false | 2021-04-12 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị dùng để thăm dò phản ứng điện của Thần kinh và cơ, đánh giá sự mất phân bố Thần kinh của cơ. Bên cạnh đó, ghi điện cơ còn có thể đo tốc độ dẫn truyền vận động, cảm giác và chẩn đoán điện trong các tổn thương hệ thần kinh ngoại biên. </p> | <p> - Máy chính bộ khuếch đại 2 kênh với: bộ kích thích điện,Loa âm thanh, bàn đạp chân: 01</p><p>- Gói phần mềm EMG/NCV/SEP: 01</p><p>- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01</p><p>- Bộ máy tính (có thể mua tại Việt Nam): 01</p><p>- Máy in ( có thể Mua tại Việt Nam): 01 - Xe đẩy đặt máy theo thiết kế chính hãng ( mua tại Việt Nam): 01</p><p>- Thiết bị cách ly: 01</p><p>- Dây nguồn: 01</p><p>- Sách hướng dẫn sử dụng: 01 </p> |  | <p><strong>Bộ khuếch đại</strong></p><p>Số kênh: 2 </p><p>Điện cực tích hợp trở kháng</p><p>CMRR:&gt;110dB, Độ ồn &lt; 1 V</p><p>Trở kháng đầu vào: &gt;110MOhm</p><p>Giới hạn tần số thấp: 0.07-500Hz</p><p>Giới hạn tần số cao: : 30 Hz- 20kHz</p><p>Bộ lộc tần số 50/60Hz</p><p>Độ nhạy: 0,1&nbsp;V...10mV/DIV</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>Bộ trung bình hóa</strong></p><p>Bộ chuyển A/D: 24 bit</p><p>Tần số mẫu: 50kHz/Kanal</p><p>Thời gian phân tích: 0,01...10s</p><p>Đóng mở</p><p>Số lượng xử lý: 1...10000</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc | 2021-04-12 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc | 2021-04-12
1251 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung siêu âm | Máy xông khí dung NE-U780 | NE-U780 | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. | Nhật Bản | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG |  | Nhóm 3 |  |  | 22000000 | t | Cái | true | 2020-12-28 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị LCD.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị tối thiểu các thông tin thể tích khí lưu thông, thể tích xông, thời gian cài đặt, thời gian xông còn lại, lỗi bên trong.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng điều chỉnh tốc độ xông và thể tích dòng khí. Có thể điều chỉnh thời gian lên đến 30 phút, bước điều chỉnh là 1 phút.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cảnh báo bằng âm thanh và đèn khi có lỗi, khi kết thúc thời gian xông.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn LED sẽ nhấp nháy nhắc nhở kiểm tra phin lọc khí sau khi đã sử dụng 100 giờ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phụ kiện đi kèm&nbsp;có thể tiệt trùng được.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình nước tháo rời được, có thể nhúng trong dung dịch khử khuẩn và làm vệ sinh.</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện kèm theo tối thiểu bao gồm:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình nước: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nắp cốc thuốc: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây xông cỡ M: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Miếng ngậm: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cốc thuốc: 02 chiếc</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số siêu âm: khoảng 1,63 MHz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian xông tối đa cài đặt được: 30 phút, bước điều chỉnh 1 phút</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước hạt: 4,61 µm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lượng nước làm mát: 450 ml</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn: &lt; 40dB</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích cốc thuốc: 150 ml (Tối thiểu 10ml)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ phun khoảng 0,5 ~ 3 ml/ phút, có thể điều chỉnh được.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích khí lưu thông tối đa/phút: 17 lít</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: khoảng 85VA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2021-03-31
1252 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu tích | BJ012R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 3868820 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp phẫu tích Mixter (Baby), cong nhiều, dài 180mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Kantrowitz, gập góc</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1253 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu thuật | BB084R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 260087 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p><br></p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Cán dao mổ, số 4</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-05
1254 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn đọc phim | ĐÈN ĐỌC PHIM X-QUANG ( Loại 2 Film) | DILOS-200 | Jejoong Medical Co., Ltd | Hàn Quốc | Jejoong Medical Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 19600000 | t | Cái | true | 2020-12-02 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: DILOS-200 </strong></p><p><strong> Hãng sản xuất: Jejoong Medical Co., Ltd</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: CE&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Thiết bị chính</p><p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>Kích thước:</p><p>▪ Khung (mm) (W x H x D): 753 x 512 x 39 mm</p><p>▪ Xem (mm) (W x H): 712 x 422mm (28’’ x 17’’)</p><p>Nguồn điện:</p><p>▪ Điện áp: 100~240 VAC, 50/60 Hz</p><p>▪ Dòng điện: 1.4 A</p><p>▪ Công suất: 80 W</p><p>Nguồn sáng: đèn EEFL x 32 bóng siêu nhỏ.</p><p>Cường độ sáng: 7000 ~ 12000 lux/m2, 2300 - 4,000 cd/m2</p><p>Độ mờ liên tục: ±10%</p><p>Độ đồng nhất: 90%</p><p>Trọng lượng: 4.2kg</p><p>Loại: treo tường</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-23
1255 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | Servo-air | Maquet | Thụy Điển | Maquet | Thụy Điển |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 1700000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <p>Máy thở xâm nhập dùng cho người lớn và trẻ em</p> | <p><strong>1. Cấu hình thiết bị:</strong></p> <ul> <li>Máy chính: 01 cái&nbsp;</li> <li>Màn hình LCD cảm ứng: 12 inch.</li> <li>Pin dự phòng: 01 Cái</li> <li>Cassette thở ra: 01 cái</li> <li>Tích hợp Turbin khí bên trong máy</li> <li>Ống test: 01 cái</li> <li>Bóng test: 01 cái</li> <li>Cảm biến Oxy: 01 cái</li> <li>Dây Oxy: 01 bộ</li> <li>Xe đẩy đồng bộ chính hãng: 01 cái</li> <li>Hộp chứa đồ: 01 cái</li> <li>Cánh tay đỡ dây thở: 01 cái</li> <li>Cáp kết nối xông khí dung: 01 cái.</li> <li>Bộ xông khí dung sử dụng một lần: 01 bộ</li> <li>Lọc khuẩn (sử dụng 1 lần): 05 cái</li> <li>Bộ phận giữ bình tạo ẩm: 01 cái</li> <li>Bộ phận gia nhiệt: 01 cái</li> <li>Bình chứa dung dịch tạo ẩm cho người lớn, trẻ em: 01 cái</li> <li>Bộ dây thở cho người lớn sử dụng nhiều lần: 01 bộ</li> <li>Bộ dây thở cho trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 bộ</li> <li>Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ</li> </ul> <p><strong>2. Cấu hình chế độ thở:</strong></p> <ul> <li>Phần mềm kiểm soát áp lực (PC).</li> <li>Phần mềm kiểm soát thể tích (VC).</li> <li>Phần mềm hỗ trợ áp lực/ áp lực đường thở dương liên tục (PS/CPAP)</li> <li>Phần mềm thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (SIMV (VC) + PS)</li> <li>Phần mềm thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (SIMV (PC) + PS)</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-09 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-11
1256 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Hệ thống xét nghiệm acid nucleic | Bộ kit real-time RT PCR phát hiện virus SARS-CoV-2 | SQD52-K100 | Solgent Co. Ltd | Hàn Quốc | Solgent Co. Ltd | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Công nghệ sinh học Khoa Thương | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 390000 | t | Test | true | 2021-05-12 | 2021-12-31 | <p>Hóa chất xét nghiệm nucleic acid in vitro phát hiện SARS-CoV-2 trong mẫu phết hầu họng</p> | <p>OneStep qRT-PCR Enzyme mix (2019-nCoV) 200 µl x 1 ống2X</p><p> </p><p>OneStep qRT-PCR Buffer (2019-nCoV) 1 ml x 1 ống</p><p><br></p><p>Primer &amp; Probe Mixture (2019-nCoV) 300 µl x 1 ống</p><p><br></p><p>Control Template (2019-nCoV) 100 µl x 1 ống</p><p><br></p><p>RNase free Water 1 ml x 1 ống</p> |  | <p>Độ nhạy phân tích (LoD): trên mẫu dịch phết hầu họng và đờm được xác nhận là 200 copies/mL</p><p><br></p><p>Độ đặc hiệu phân tích: Kit không phát hiện sự hiện diện</p><p>của những chủng virus/vi khuẩn khác</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Khoa Thương | 2021-05-27 | Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Khoa Thương | 2021-05-27
1257 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ chấn thương chỉnh hình | Bàn phẫu thuật chấn thương chỉnh hình điều khiển điện - thủy lực | PST 500 | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối |  | Nhóm 3 |  |  | 3300000000 | t | Cái | true | 2021-05-18 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>..</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-18 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-18
1258 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ thần kinh sọ não | Bàn phẫu thuật thần kinh sọ não điều khiển điện-thủy lực | PST 500 | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối |  | Nhóm 3 |  |  | 2800000000 | t | Cái | true | 2021-05-18 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-18 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-18
1259 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ chuyên dùng với các thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Bàn phẫu thuật cột sống điều khiển điện-thủy lực với mặt bàn chuyên dụng cho các thiết bị chẩn đoán hình ảnh | PST 500 | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối |  | Nhóm 3 |  |  | 2700000000 | t | Cái | true | 2021-05-18 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-18 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-18
1260 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD577R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1109615 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp mô, ngàm có răng 2x3</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-05
1261 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-6.0mm/L-13mm | SNAP-6-13 | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 6.0</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 6.0</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 6.0</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
1262 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Hệ thống X-quang kỹ thuật số | CXDI-701C | Canon Inc. | Nhật Bản | Canon Inc. | Nhật Bản | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 1 | f | Chiếc | true | 2021-01-07 | 2022-01-07 | <p><em>Tấm nhận ảnh CXDI 710C mang đến một cách vận hành trực quan, dộ nhạy cao, chất lượng hình ảnh tuyệt vời, khối lượng nhẹ và được bao phủ bởi lớp vỏ kháng nước. </em>Được cấu tạo từ hợp chất các bon siêu nhẹ nên cân nặng của tấm nhận ảnh CXDI chỉ đạt mức 2.3kg (bao gồm cả pin)</p><p><em>Tấm nhận ảnh Canon CXDI- là người bạn tuyệt vời cho việc thăm khám trong lâm sàng.</em></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-01-12 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-01-12
1263 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim gắng sức | Máy điện tim gắng sức | MÁY ĐO NGHIỆM PHÁP GẮNG SỨC | EC-12S | Labtech Kft | Hungary | Labtech Kft | Hungary | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 1100000000 | f | Cái | true | 2021-04-12 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY ĐO NGHIỆM PHÁP GẮNG SỨC</strong></p><p><strong>Model: EC-12S </strong></p><p><strong> Hãng sx: Labtech </strong></p><p><strong> Xuất xứ: Hungary </strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong> Chứng chỉ: ISO, 93/42/EEC, 93/42/EEC EMKI-01, 93/42/EEC EMKI-02</strong></p> | <p><strong>Cấu hình:</strong>&nbsp;</p><p> - 01 Máy chính </p><p> - 01 Phần mềm </p><p> - 01 Túi và đai đeo máy </p><p> - 04 Pin sạc AA 1.2V </p><p> - 01 Cáp điện tim </p><p> - 01 Cáp USB truyền dữ liệu </p><p> - 01 Máy sạc pin Maxi </p><p> - 01 Bao đo huyết áp người lớn (25-35cm) </p><p> - 01 Hướng dẫn sử dụng</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-12
1264 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung siêu âm | Máy xông khí dung | NE-C900 | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. | Trung Quốc | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 4 |  |  | 3400000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-08 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> | <p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 máy</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống ngâm: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mask cho người lớn: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mask cho trẻ em: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phin lọc dự phòng: 05 chiếc</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh: 01 quyển</p><p class="ql-align-center"> </p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy có tay cầm để xách khi di chuyển</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ khí dung 0,4 ml/ phút (theo trọng lượng hao hụt)</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước hạt 3µm MMAD</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cốc thuốc với tay cầm có rãnh</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích cốc đựng thuốc tối đa 7ml</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lượng thuốc thích hợp: 2ml -7ml</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu EN13544-1:2007 + A1:2009</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-08 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-08
1265 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn đọc phim | ĐÈN ĐỌC PHIM X-QUANG ( Loại 1 Film) | DILOS-100 | Jejoong Medical Co., Ltd | Hàn Quốc | Jejoong Medical Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 13960000 | t | Cái | true | 2020-12-02 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: DILOS-100 </strong></p><p><strong> Hãng sản xuất: Jejoong Medical Co., Ltd</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: CE&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Thiết bị chính</p><p><strong><em><u>Tính năng kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos là một trong những đèn đọc phim mỏng nhất &amp; nhẹ nhất thế giới</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos đạt được sự đồng nhất về độ sáng hơn 90% bằng cách sử dụng 16 đèn EEFL mỗi nhóm.</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos sử dụng đèn điện cực huỳnh quang bên ngoài (EEFL) làm tăng hiệu suất điện năng và cung cấp cho thời gian chiếu sáng hơn 20.000 giờ</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos sử dụng một bộ nguồn tần số cao làm giảm sự mỏi mắt bằng cách loại bỏ nhấp nháy, làm tăng tuổi thọ bóng đèn, tạo ánh sáng liên tục và nhìn thấy dễ dàng .</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos cung cấp chức năng điều khiển độ sáng liên tục tiện lợi cho tối ưu khả năng đọc phim ngay cả trong điều kiện mật độ ánh sáng của phòng khác nhau cũng như ON/OFF chuyển đổi cho mỗi khu vực xem</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trong trường hợp người dùng muốn đọc phim để bàn, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng Dilos100 cho Desktop. (Tùy chọn thêm)</p><p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước:</p><p>▪ Khung: 397 x 512 x 39 mm (W x H x D)</p><p>▪ Ảnh xem: 356 x 422mm (14’’ x 17’’) (W x H)</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện:</p><p>▪ Điện áp: 100~240 VAC, 50/60 Hz</p><p>▪ Dòng điện: 0.7 A</p><p>▪ Công suất: 40 W</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng: đèn EEFL 16 bóng siêu nhỏ.</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng: 7000 ~ 12000 lux/m2, 2300 - 4,000 cd/m2</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ mờ liên tục: ±10%</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ đồng nhất: 90%</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 2.3kg</p><p>Loại: treo tường</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-23
1266 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung siêu âm | Máy xông khí dung siêu âm | COMFORT 3000 KU-500 | Koushin Industries, Inc | Nhật Bản | Shin-Ei Industries, Inc | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 26000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-29 | 2021-06-30 | <p>Comfort 3000 KU-500 là máy khí dung siêu âm cải tiến mới với độ bền cao và tiện ích hơn. Lượng khí dung phun sương lớn phù hợp cho điều trị y tế trong các bệnh viện và viện dưỡng lão. Các nguyên nhân gây rắc rối của máy khí dung cũng được loại bỏ triệt để</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-02-04 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-02-04
1267 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn đọc phim | ĐÈN ĐỌC PHIM X-QUANG ( Loại 4 Film) | DILOS-400 | Jejoong Medical Co., Ltd | Hàn Quốc | Jejoong Medical Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 37000000 | t | Cái | true | 2020-12-02 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: DILOS-400 </strong></p><p><strong> Hãng sản xuất: Jejoong Medical Co., Ltd</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: CE&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Thiết bị chính</p><p><strong><em><u>Tính năng kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos là một trong những đèn đọc phim mỏng nhất &amp; nhẹ nhất thế giới</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos đạt được sự đồng nhất về độ sáng hơn 90% bằng cách sử dụng 16 đèn EEFL mỗi nhóm.</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos sử dụng đèn điện cực huỳnh quang bên ngoài (EEFL) làm tăng hiệu suất điện năng và cung cấp cho thời gian chiếu sáng hơn 20.000 giờ</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos sử dụng một bộ nguồn tần số cao làm giảm sự mỏi mắt bằng cách loại bỏ nhấp nháy, làm tăng tuổi thọ bóng đèn, tạo ánh sáng liên tục và nhìn thấy dễ dàng .</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos cung cấp chức năng điều khiển độ sáng liên tục tiện lợi cho tối ưu khả năng đọc phim ngay cả trong điều kiện mật độ ánh sáng của phòng khác nhau cũng như ON/OFF chuyển đổi cho mỗi khu vực xem</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trong trường hợp người dùng muốn đọc phim để bàn, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng Dilos100 cho Desktop. (Tùy chọn thêm)</p><p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước:</p><p>▪ Khung (W x H x D): 1465 x 512 x 39 mm</p><p>▪ Xem (W x H): 1424 x 422mm (56’’ x 17’’)</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện:</p><p>▪ Điện áp: 100~240 VAC, 50/60 Hz</p><p>▪ Dòng điện: 2.8 A</p><p>▪ Công suất: 160W</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng: đèn EEFL x 64 bóng siêu nhỏ.</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng: 7000 ~ 12000 lux/m2, 2300 - 4,000 cd/m2</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ mờ liên tục: ±10%</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ đồng nhất: 90%</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 8.0kg</p><p>Loại: treo tường</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-23
1268 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung Omron NE-C803 | NE-C803 | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 1200000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p> Máy sử dụng kèm thuốc xông để điều trị các bệnh về đường hô hấp </p> | <p> 1. Máy chính</p><p>2. Bầu xông</p><p>3. Dây xông</p><p>4. Ống ngậm</p><p>5. Mặt nạ trẻ em</p><p>6. Mặt nạ người lớn </p> |  | <p>Z</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23
1269 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Ghế ngồi trẻ khuyết tật tam giác ngã nằm M1 | PN49M1 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 3600000 | t | Cái | true | 2021-05-07 | 2022-12-31 | <p>Ghế ngồi trẻ khuyết tật tam giác ngã nằm M1</p> | <p>Ghế ngồi trẻ khuyết tật tam giác ngã nằm M1</p><p>- Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm mouse + PE bọc simily.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Kích thước: D90xR50xC107cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Xe có thể ngã nằm góc&nbsp;20 độ.</p><p>- Bộ đai cố định thân mình</p><p>- Có 4 bánh xe , 2 bánh sau có khóa&nbsp;</p><p>- Gác chân có thể điều chỉnh cao thấp.</p><p>- Tựa tay có thể nâng cao thấp.</p><p>- Hai tay cầm phía sau dễ dàng di chuyển.</p><p>- Mặt bàn có thể tháo rời khi không sử dụng.</p><p>- Mặt bàn: Ngang 50cm, sâu 40cm .</p> |  | <p>Ghế ngồi trẻ khuyết tật tam giác ngã nằm M1</p><p>- Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm mouse + PE bọc simily.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Kích thước: D90xR50xC107cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Xe có thể ngã nằm góc&nbsp;20 độ.</p><p>- Bộ đai cố định thân mình</p><p>- Có 4 bánh xe , 2 bánh sau có khóa&nbsp;</p><p>- Gác chân có thể điều chỉnh cao thấp.</p><p>- Tựa tay có thể nâng cao thấp.</p><p>- Hai tay cầm phía sau dễ dàng di chuyển.</p><p>- Mặt bàn có thể tháo rời khi không sử dụng.</p><p>- Mặt bàn: Ngang 50cm, sâu 40cm .</p><p>- Chỗ ngồi:&nbsp;</p><p>o Ngang 35cm – Rộng 35cm.&nbsp;</p><p>o Lưng ghế: Từ chỗ ngồi --&gt; đầu: 58cm&nbsp;</p><p>o Từ dưới đất --&gt; chỗ ngồi: 50cm.</p><p>o chỗ ngồi--&gt;bàn chân tăng giảm cao thấp:10-35cm&nbsp;&nbsp;</p><p>o chỗ ngồi--&gt;tựa tay tăng giảm cao thấp : 20- 25 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;* Tập ngồi trẻ bại não , có thể ngã nằm ra sau cho bé ăn uống .Mặt bàn có thể điều chỉnh được</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-07 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-07
1270 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung cho đường thở dưới dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ em | PARI Junior BOY SX | PARI GmbH | Đức | PARI GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Đức | Nhóm null |  |  | 5400000 | t | Chiếc | true | 2020-12-18 | 2021-06-30 | <p>Máy xông khí dung gồm máy nén PARI JuniorBOY SX kết hợp với bầu phun khí dung</p><p>(đầu insert màu vàng) giúp&nbsp;điều trị các bệnh cấp tính và mãn tính viêm đường hô hấp</p><p>dưới.</p><ul><li>Máy dùng cho trẻ em, trẻ sơ sinh từ 1 tháng tuổi trở đi.</li><li>Mặt nạ BABY tạo sự thư giãn và thoải mái cả khi ngồi cũng như nằm.</li><li>Thiết bị đa năng, được sử dụng ở phòng khám, bệnh viện và tại nhà.</li></ul> | <p>Cấu hình gồm:</p><ul><li>Máy nén khí</li><li>Bầu phun khí dung</li><li>Mặt nạ xông trẻ em</li><li>Hệ thống ống dài 2.1m</li><li>Bộ lọc</li></ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2020-12-18 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2020-12-18
1271 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung bằng khí nén | BAYOKA | Bayoka - Sonic | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tân Thái Bình Dương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tân Thái Bình Dương | Việt Nam |  | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 350000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p>Máy xông khí dung điều trị các bệnh hen suyễn và rối loại hô hấp khác</p> | <p>Máy nhỏ gọn kích thước 300 x 180 x 155 mm</p> |  | <p>Điện áp: 220VAC, 50Hz&nbsp;</p> <p>Tiêu thụ điện : công suất 180 VA</p> <p>Tốc độ phun : 0,4 ml / phút (không có nắp đậy)</p> <p>Kích thước hạt :&nbsp; Khoảng &nbsp;5&nbsp; μm</p> <p>Dung tích cốc thuốc :&nbsp; tối đa 6 ml (cc).</p> <p>Lượng thuốc thích hợp :&nbsp; 2 tới 6 ml (cc)</p> <p>Điều kiện hoạt động :&nbsp; Nhiệt độ &nbsp;10<sup>o</sup>C tới 40<sup>o</sup>C.</p> <p>Độ ẩm : 30% RH tới 85% RH</p> <p>Điều kiện bảo quản : Nhiệt độ : - 20<sup>o</sup>C tới 60<sup>o</sup>C</p> <p>Độ ẩm : 10% RH tới 95% RH</p> <p>Trọng lượng : Khoảng 2,1 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG | 2020-11-11 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG | 2020-12-31
1272 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn phẫu thuật mắt, răng hàm mặt điều khiển điện thủy lực | PST 500 | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối |  | Nhóm 3 |  |  | 2200000000 | t | Cái | true | 2021-05-18 | 2026-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-18 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-18
1273 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD047R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 453569 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích, mẫu chuẩn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-05
1274 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung Beurer IH58 | Beurer IH58 | BEUTLICH PHARMACEUTICALS LLC. | Đức | BEUTLICH PHARMACEUTICALS LLC. | Đức |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 4400000 | f | Chiếc | false | 2020-11-25 | 2021-12-25 | <p>– Kích thước (D x R x C): 110 x 62 x 47 mm – Trọng lượng: 176 g – Áp suất vận hành: Khoảng 0.25 tới 0.5 bar – Lượng thuốc và dung dịch sử dụng: Tối thiểu 2 ml, tối đa 6 ml – Tốc độ phun thuốc: Khoảng 0.25 ml/phút. – Áp suất âm thanh: Tối đa 45 dBA – Nguồn điện: Đầu vào: 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz; đầu ra: 5 V ; 2 A – Vòng đời sử dụng dự tính: 400 h – Điều kiện vận hành: Nhiệt độ: +10 °C tới +40 °C, độ ẩm tương đối: 10% tới 95%, áp suất khí quyển: 700 – 1060 hPa – Điều kiện bảo quản và vận chuyển: Nhiệt độ: -20 °C tới +60 °C, độ ẩm tương đối: 10% to 95% – Áp suất khí quyển: 700 – 1060 hPa – Kích cỡ hạt (MMAD): 4.12 µm</p> | <p>– Kích thước (D x R x C): 110 x 62 x 47 mm – Trọng lượng: 176 g – Áp suất vận hành: Khoảng 0.25 tới 0.5 bar – Lượng thuốc và dung dịch sử dụng: Tối thiểu 2 ml, tối đa 6 ml – Tốc độ phun thuốc: Khoảng 0.25 ml/phút. – Áp suất âm thanh: Tối đa 45 dBA – Nguồn điện: Đầu vào: 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz; đầu ra: 5 V ; 2 A – Vòng đời sử dụng dự tính: 400 h – Điều kiện vận hành: Nhiệt độ: +10 °C tới +40 °C, độ ẩm tương đối: 10% tới 95%, áp suất khí quyển: 700 – 1060 hPa – Điều kiện bảo quản và vận chuyển: Nhiệt độ: -20 °C tới +60 °C, độ ẩm tương đối: 10% to 95% – Áp suất khí quyển: 700 – 1060 hPa – Kích cỡ hạt (MMAD): 4.12 µm</p> |  | <p>– Kích thước (D x R x C): 110 x 62 x 47 mm – Trọng lượng: 176 g – Áp suất vận hành: Khoảng 0.25 tới 0.5 bar – Lượng thuốc và dung dịch sử dụng: Tối thiểu 2 ml, tối đa 6 ml – Tốc độ phun thuốc: Khoảng 0.25 ml/phút. – Áp suất âm thanh: Tối đa 45 dBA – Nguồn điện: Đầu vào: 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz; đầu ra: 5 V ; 2 A – Vòng đời sử dụng dự tính: 400 h – Điều kiện vận hành: Nhiệt độ: +10 °C tới +40 °C, độ ẩm tương đối: 10% tới 95%, áp suất khí quyển: 700 – 1060 hPa – Điều kiện bảo quản và vận chuyển: Nhiệt độ: -20 °C tới +60 °C, độ ẩm tương đối: 10% to 95% – Áp suất khí quyển: 700 – 1060 hPa – Kích cỡ hạt (MMAD): 4.12 µm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-25 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-25
1275 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng hơi nước, 1 cửa trượt, 343L | Amaro 5000 AJC 707070-1D GI | A.J. Costa | Bồ Đào Nha | A.J. Costa | Bồ Đào Nha | ["2020","2021","2022"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Bồ Đào Nha | Nhóm 3 |  |  | 1800000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-10-31 | <p align="left"><strong>Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao, 1 cửa trượt, 343L </strong></p> <p align="left"><strong>Model: Amaro 5000 AJC 707070-1D GI</strong></p> <p align="left"><strong>Nhà sản xuất: </strong><strong>A.J.COSTA </strong></p> <p><strong>Xuất xứ: Bồ Đào Nha</strong></p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Đáp ứng các chứng chỉ chất lượng ISO 9001; ISO 13485; CE</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Lớp Jacket ngoài buồng hấp: AISI 304 L</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Cửa trượt điều khiển bằng khí nén</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Máy tạo hơi nước với đầu vào nước độc lập: Vật liệu AISI 304 L; hệ thống xả đáy bằng tay</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Hệ thống van, đầu nối và đường ống: sử dụng khí nén</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Hệ thống bơm: Bơm tăng áp máy tạo hơi nước trong bằng vật liệu AISI 316 L</li> <li>Bơm chân không dạng sử dụng chất lỏng</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Hệ thống điều khiển: Tự động, màn hình cảm ứng LCD 5.7inch</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:591px;height:21px;"> <ul> <li>Hoạt động với hơi nước bão hòa làm tác nhân khử trùng, không có nước ngưng, chất lượng hơi từ 97% đến 100% và làm việc ở dải nhiệt độ từ 105º C đến 137º C và áp suất lên đến 330 kPa</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> | <ul> <li>Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao bằng hơi nước một cửa trượt – Dung tích 343L: 01 Máy</li> <li>Máy in tích hợp trong thân máy: 01 cái</li> <li>Nồi hơi tích hợp trong thân máy: 01 cái</li> <li>Xe nạp, dỡ hàng : 01 cái</li> <li>Khung, giá đồ hấp: 01 bộ</li> <li>Máy nén khí: 01 Bộ</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-10-23 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-11
1276 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu thuật | MD467R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 4 |  |  | 1492991 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp cầm máu Coller, cong, đầu tù, dài 165mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim vi phẫu Ryder Diadust, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, rất mảnh, dùng cho chỉ tới 5/0</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1277 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần đa chức năng cầm máu bằng tia Argon | HelixAR | Conmed Corporation | Mỹ | Conmed Corporation | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-23 | 2022-04-23 | <p><strong>&nbsp;&nbsp;Thông tin chung</strong></p><p>Dao mổ điện cao tần HelixAR được sử dụng cho cả mổ mở và mổ nội soi</p><p>-&nbsp;&nbsp;Model: HelixAR</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Conmed Corporation</p><p>-&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Mỹ</p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính trên xe đẩy: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn đạp chân đơn cực: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bàn đạp chân lưỡng cực: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực trung tính trong chế độ ABC, sử dụng 1 lần: 1 hộp/ 40 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay dao ABCFlex: 01 hộp/10 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bình chứa khí Argon: 1 bình</p> |  | <p><strong>&nbsp;Đặc tính kỹ thuật</strong></p><ul><li>Dao mổ điện cao tần HelixAR được sử dụng cho cả mổ mở và mổ nội soi</li><li>Có các chế độ đơn cực chuyên biệt cho:</li><li>Phẫu thuật nội noi, với điện áp hạn Chế độ cắt trong chất lỏng</li><li>Chế độ cầm máu, với điện áp dạng xung, để giảm các bon hóa mô.</li><li>Chế độ ABC, cầm máu nhanh, giảm thiểu mất máu. Ít tổn thương mô.</li><li>Bóc tách với tia Argon</li><li>Chế độ cầm máu với tia Argon dạng xung</li><li>Nguồn điện cung cấp: 100-240 VAC 50/60 Hz</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | 2021-04-23 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | 2021-04-23
1278 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY MÁY SIÊU ÂM MÀU HS-2700 | HS-2700 | Honda Electronics Co., Ltd. | Nhật Bản | Honda Electronics Co., Ltd. | Nhật Bản | ["2020","2021","2019"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 550000000 | t | Cái | true | 2021-04-12 | 2022-04-12 | <p>Máy quét chẩn đoán Doppler màu nhỏ gọn</p><p>Màn hình LCD rộng 12,1 inch</p><p>Bàn phím hoạt động đơn giản và dễ dàng</p><p>Hình ảnh đơn sắc rõ ràng và phong phú bởi H-res</p><p>Dễ dàng xử lý bằng xe đẩy trọng lượng nhẹ với bánh xe bền</p> | <p><span style="background-color: rgb(229, 239, 255); color: rgb(0, 26, 51);">Máy chính và màn hình 12.1 inch 01 cái</span></p><p><span style="background-color: rgb(229, 239, 255); color: rgb(0, 26, 51);">• Đầu dò thăm khám ổ bụng 01 cái</span></p><p><span style="background-color: rgb(229, 239, 255); color: rgb(0, 26, 51);">• Máy in ảnh đen trắng 01 cái</span></p><p><span style="background-color: rgb(229, 239, 255); color: rgb(0, 26, 51);">• Gel siêu âm 01 lit</span></p><p><span style="background-color: rgb(229, 239, 255); color: rgb(0, 26, 51);">• Giấy in ảnh 02 cuộn</span></p> |  | <p><sup style="letter-spacing: 0.1px;"> </sup> Phương pháp scan</p><p>&nbsp;</p><p> Điện tử Convex/Linear</p><p>&nbsp;</p><p> Chế độ hiển thị</p><p>&nbsp;</p><p> B, B/B, B/Z, B/M, M</p><p>&nbsp;</p><p> Phạm vi</p><p>+ 3.5MHz</p><p>+ hơn 5MHz</p><p> &nbsp;</p><p>0~2-24cm ( 1cm 1 lần).</p><p>0~2-16cm ( 1 cm 1 lần)</p><p> Phương pháp hội tụ</p><p>&nbsp;</p><p> Dạng tia kỹ thuật số hoàn toàn</p><p>Hội tụ động liên tục</p><p>Hội tụ truyền động 4 bước</p><p>&nbsp;</p><p> Tần số siêu âm</p><p> 2.8 ~11Mhz</p><p> &nbsp;</p><p> Màn hình hiển thị</p><p> 12” tinh thể lỏng</p><p>Góc nhìn rộng</p><p>(chiều ngang: 170<sup>0 </sup>chiều dọc 170<sup>0</sup>)</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-04-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-04-12
1279 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn phẫu thuật sản phụ khoa điều khiển bằng động cơ điện-thủy lực | PST 500 | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối |  | Nhóm 3 |  |  | 2350000000 | t | Cái | true | 2021-05-18 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-18 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-18
1280 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu thuật | EA027R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 4442972 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp ruột Denis-Browne, thẳng, dài 190mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp gắp Collin Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 195mm, ngàm rộng 21mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1281 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng | HXL-100/LS-600 | Công Ty TNHH Máy Y Tế Nam Việt | Việt Nam | Công Ty TNHH Máy Y Tế Nam Việt | Việt Nam | ["2020"] | Công Ty TNHH Y Tế Nam Thành | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 330000000 | t | Bộ | true | 2020-10-23 | 2021-10-23 | <p>Máy nội soi Tai Mũi Họng Full HD</p><p> Model: HXL-100/LS-600</p><p> Chụp hình / Chia / Xem lại 1 - 2 -4 hình.</p><p> Ghi lưu trữ Video AVI / Hình ảnh nội soi &amp; xem lại 12 hình JPEG</p><p> Camera cảm biến hình ảnh SONY độ phân giải Full HD, tốc độ 60 khung hình / giây.&nbsp;</p><p> Hiển thị được trên màn hình lên tới 55 inch. AWB / AGC / BLC / IRIS AUTO&nbsp;</p><p> Cân bằng trắng, dừng hình tích hợp trên thân camera.</p><p> Tích hợp ghi hình ảnh video. Chụp và chia 4 trên màn hình, lưu và xem lại 12 hình ảnh. Truyền ảnh tới máy tính giúp giảm thao tác &amp; nhân lực hỗ trợ.&nbsp;</p><p> Nguồn sáng LED có thấu kính tụ sáng, hỗ trợ camera quan sát mạch máu dưới niêm mạc tốt.</p> | <p>Camera nội soi<br /> Bộ xử lý hình ảnh nội soi<br /> Nguồn sáng<br /> Dây dẫn sáng<br /> Ống nội soi mũi tai<br /> Ống nội soi họng<br /> Màn hình hiển thị 27”<br /> Xe đẩy máy</p> |  | <p>Cảm biến ánh sáng: 1/1.8 &nbsp;inch Sony &nbsp;EXMOR CMOS<br /> Hiển thị hình ảnh: Full HD 1920 x 1080 (60 fps)<br /> Độ phân giải: 2.4Mega pixels<br /> Tỷ lệ hiển thị hình ảnh: 16:9<br /> Độ nhạy sáng: 1120mV<br /> Nút điều khiển: 2 nút: 1 nút WB - 1 nút Dừng hình.<br /> Video out: 02 DVI (HDMI) 1920 x 1080 (60 fps) 01 NET - 03 Composite: AV (720 x 480 60fps)<br /> Nguồn điện: AC220V/50Hz<br /> Nguồn cung cấp ánh sáng: LED</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Y Tế Nam Thành | 2020-10-23 | Công Ty TNHH Y Tế Nam Thành | 2021-04-23
1282 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung Omron NE-C106 | NE-C106 | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 830000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Máy sử dụng kèm thuốc xông để điều trị các bệnh về đường hô hấp</p> | <p> 1. Máy chính</p><p>2. Bầu xông</p><p>3. Dây xông</p><p>4. Ống ngậm</p><p>5. Mặt nạ trẻ em</p><p>6. Mặt nạ người lớn </p> |  | <ul><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Tốc độ xông hiệu quả 0,3ml / phút</span></li><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Kích thước hạt nhỏ của MMAD 4,56µm dễ dàng tiếp cận đường hô hấp dưới để xông khí dung hiệu quả</span></li><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Dung tích thuốc 10ml với dư lượng thuốc còn lại tối thiểu</span></li><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Đầu ra khí dung 0,517ml</span></li><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Tốc độ đầu ra khí dung 0,109ml / phút.</span></li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29
1283 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung | Medel Professional | Globalcare Medical Technology Co., Ltd | Trung Quốc | Globalcare Medical Technology Co., Ltd | Italy | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh |  | Nhóm 6 |  |  | 1850000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Máy xông khí dung chuyên nghiệp PROFESSIONAL<br /> &nbsp;</p> <p>PROFESSIONAL là sản phẩm của tập đoàn Medel - Ý, là hãng sản xuất máy xông khí dung&nbsp;lớn nhất thế giới&nbsp;với hơn 50 năm&nbsp;kinh nghiệm ( 1966 ). Với nhiều bằng sáng chế về công nghệ như: động cơ 3 vòng bi, hệ thống giảm ồn, Mast mềm định vị... Medel đã có ra đời những máy khí dung tốt nhất trên thế giới. Ngoài ra Medel cũng là nhà sản xuất rất nhiều thiết bị chăm sóc sức khỏe Gia đình nổi tiếng khác như: máy đo huyết áp điện tử, máy nhiệt kế điện tử.... Trong đó máy huyết áp điện tử Medel đứng&nbsp;TOP 3&nbsp;thế giới.</p> | <p>1. Thân máy chính</p> <p>2. Bao quấn huyết áp</p> <p>3. Túi đựng</p> <p>4. Hướng dẫn sử dụng</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31
1284 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy đông máu | Máy đo đông máu | Cascade+ | Biorex Diagnostics Ltd | Anh | Biorex Diagnostics Ltd | Anh | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | Anh | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Bộ | true | 2021-04-12 | 2022-12-31 | <p>Máy đo đông máu</p><p>Model: Cascade+</p><p>Hãng sản xuất: Biorex Diagnostics Ltd</p><p>Xuất xứ: Anh</p> | <p>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2021-04-12 | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2021-04-12
1285 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung | Medel Star | Globalcare Medical Technology Co., Ltd | Trung Quốc | Globalcare Medical Technology Co., Ltd | Italy | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh |  | Nhóm 6 |  |  | 850000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><strong>Máy xông khí dung STAR</strong></p> <p>Máy xông khí dung STAR là máy xông khí dung dạng khí nén, máy hoạt động êm và hiệu quả, phù hợp cho sử dụng trong gia đình. Với thiết kế hình ngôi sao ngộ nghĩnh và vô cùng bắt mắt giúp các bé thích thú và thoải mái hơn trong khi sử dụng. Máy được cung cấp với phụ kiện hoàn chỉnh, bao gồm : máy chính, càng xông miệng, mask người lớn, mask trẻ em, ống dẫn khí. Quà tặng kèm theo bao gồm sách và bút chì vẽ cho các bé. Động cơ của máy được thiết kê đặc biệt với 3 vòng bi giúp máy vận hành êm ái, bền bỉ. Kích thước hạt nhỏ giúp tăng hiệu quả điều trị, bảo hành chính hãng tới 05 năm.&nbsp;<br /> Ngoài ra, máy được trang bị bộ phụ kiện đặc biệt cao cấp của hãng với mask thở bằng silicon y tế giúp bám giữ và khít với bề mặt da, tránh thất thoát khí ra ngooài. Cốc thuốc giảm thất thoát thuốc và giúp tiết kiệm thuốc hơn đáng kể so với các loại thông thường.</p> | <p>1. Thân máy chính</p> <p>2. Bộ phụ kiện tiêu chuẩn</p> <p>3. Hướng dẫn sử dụng</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12 | Phạm văn minh | 2020-12-31
1286 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Hệ thống tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma Sterrad NX công nghệ All Clear | 10033004 | Jabil Inc. | Mỹ | Advanced Sterilization Products, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Thương Mại Dược phẩm Long Giang | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 5218377168 | t | Hệ thống | true | 2021-04-12 | 2022-12-31 | <p>Thiết bị khử trùng dùng trong y tế, phẫu thuật (Ví dụ: máy hấp tiệt trùng; nồi hấp tiệt trùng; máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ plasma;...)</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Dược phẩm Long Giang | 2021-04-12 | Công ty TNHH Thương Mại Dược phẩm Long Giang | 2021-04-12
1287 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn phẫu thuật thận, tiết niệu điều khiển điện-thủy lực | PST 500 | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối |  | Nhóm 3 |  |  | 2300000000 | t | Cái | true | 2021-05-18 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-18 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-18
1288 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa khử khuẩn ống nội soi | Máy rửa khử khuẩn ống nội soi | Máy rửa khử khuẩn ống nội soi tự động | WELL-1 | Huons Medicare Co., Ltd | Hàn Quốc | Huons Medicare Co., Ltd | Hàn Quốc |  | Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 280000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-27 | 2021-12-31 | <p>Máy rửa khử khuẩn ống nội soi tự động</p><p>Model: WELL-1</p><p>Hãng sản xuất: Huons</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p> | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Máy chính 01 Bộ</span></p> |  | <p>- Dải đo tốc độ gió:&nbsp;0÷60 m/s</p><p>- Cài đặt thời gian:&nbsp;</p><p>1) Thời gian rửa (Cài đặt người dùng): 10 Giây. ~90 Giây.</p><p>2) Thời gian khử trùng (Cài đặt người dùng): 10 Giây. ~99 phút. 90 Giây.</p><p>- Dung lượng thùng chứa:&nbsp;</p><p>Cồn 1L; Chất tẩy rửa : 1L; Chất khử trùng : 15L</p><p>- Bơm: Bơm kiểm tra rò rỉ, Bơm không khí, Bơm xả, Bơm khử trùng,</p><p>- Dung lượng buông rửa: Khoảng 12L</p><p>- Kết nối:</p><p>01 Đầu ra cho kiểm tra rò rỉ</p><p>04 Đầu ra cho hộp vệ sinh</p><p>- Xả thải: 1 đầu ra để xả chất khừ trùng</p><p>- Yêu cầu về điện: 220VAC , 50/60 Hz</p><p>- Tiêu thụ điện: 400W</p><p>- Kích thước / Trọng lượng: 604(W) * 604(L) * 992(H) mm /58Kg</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam | 2021-05-27 | Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam | 2021-05-27
1289 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy nén ép trị liệu | LC 600D | Won Industry Co., Ltd. | Hàn Quốc | Won Industry Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 41748000 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2021-12-31 | <p>Máy nén ép trị liệu</p><p>- Model: LC 600D</p><p>- Hãng sản xuất: Won Industry Co., Ltd</p><p>- Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485</p><p>- Hàng mới 100%</p><p>- Nguồn điện: AC 220~230/100~110V; 50~60Hz</p> | <p>- Máy chính: 01 máy</p><p>- Dây dẫn khí đôi: 01 bộ</p><p>- Túi bọc chân: 01 cặp</p><p>- Dây dẫn khí đơn: 01 bộ</p><p>- Túi bọc tay: 01 cái</p><p>- Dây nguồn: 01 bộ</p><p>- Công tắc an toàn: 01 cái</p><p>- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 cuốn</p> | <p>- Túi kéo dài: 01 túi</p><p>- Túi bọc chân : 01 cặp&nbsp;</p><p>- Túi bọc tay: 01 túi</p><p>- Túi bọc&nbsp;eo: 01 cái</p><p>- Dây dẫn khí đơn cho túi eo (single hose): 01 bộ</p><p>- Dây dẫn khí đơn cho túi tay (single hose): 01 bộ</p><p>- Dây dẫn khí đôi cho chân ( double hose): 01 bộ&nbsp;</p><p>- Dây dẫn khí ba (triple hose): 01 bộ</p> | <p>- Điều kiện hoạt động:&nbsp;</p><p>+&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ môi trường: 10 - 40℃</p><p>+&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tương đối: 30 -85%</p><p>- Loại máy : máy nén ép 06 đoạn.</p><p>- Công nghệ trị liệu: nén ép bằng khí, bơm tự động.&nbsp;</p><p>- Công nghệ điều khiển: digital.&nbsp;</p><p>- Có đèn hiển thị vị trí đang bơm</p><p>- Có 02 kênh: CH1 và CH2, điều trị cùng lúc và độc lập, tác động lên 4 bộ phận cùng lúc.</p><p>- Áp lực điều trị: 50mmHg - 280mmHg, điều khiển bằng núm xoay, giá trị áp lực hiển thị trên màn hình LED</p><p>- Có 02 mode điều trị: mode A và mode B, có đèn hiển thị mode đang hoạt động, chọn mode điều trị bằng nút bấm.</p><p>- Có 05 tốc độ điều trị để chọn lựa và hiển thị bằng LED.</p><p>- Thời gian điều trị hiển thị bằng đèn LED: có thể cài đặt 0 - 99 phút, bước cài đặt: 5 phút&nbsp;</p><p>- Nút dừng khẩn cấp : Start, Stop&nbsp;</p><p>- Kích thước máy: 415x360x210 mm</p><p>- Cống suất: 120VA</p><p>- Trọng lượng: 13.2 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT | 2021-06-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT | 2021-06-30
1290 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang tổng quát | Máy X quang | EXS-40R | Ecotron Co., Ltd | Hàn Quốc | Ecotron Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG Y TẾ QMED | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 3000000000 | t | Bộ | false | 2021-04-10 | 2023-01-11 | <p>Hệ thống Xquang chẩn đoán EXS-40R mới được thiết kế chụp tổng hợp cao tần với chi phí đầu tư hợp lý., có thể dễ dàng nâng cấp lên hệ thống DR. Hệ thống thiết kế với cường độ dòng bóng đạt tối đa 500mA với công suất đạt 40kW và dải kV từ 40-125kV. Hệ thống thiết kế phù hợp với hầu hết các lựa chọn của người sử dụng theo nguồn điện cấp 1 pha hoặc 3 pha phù hợp với từng hạ tầng của các cơ sở.</p> | <p>Cấu hình cung cấp</p><ol><li>Bóng X quang: 01 cái</li><li>Máy phát X quang: 01</li><li>Cột bóng: 01 cái</li><li>Bảng điều khiển tia X: 01 cái</li><li>Bàn bệnh nhân: 01 cái</li><li>Cột chụp đứng: 01 cái</li><li>Bộ chuẩn trực: 01 cái</li><li>Tấm nhận ảnh: 02 bộ</li><li>Trạm làm việc: 01 bộ</li><li>Máy in laser: 01 cái</li></ol> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG Y TẾ QMED | 2021-04-10 | CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG Y TẾ QMED | 2021-05-07
1291 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Hệ thống theo dõi trung tâm | Hệ thống monitor trung tâm và 10 máy monitor theo dõi bệnh nhân Cetus x12 6 thông số (có IBP) | CMS | aXcent medical GmbH. | Đức | aXcent medical GmbH. | Đức | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2400000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-23 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Hệ thống monitor trung tâm theo dõi bệnh nhân kèm</strong><strong style="color: black;"> monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số có IBP, Cetus x12,</strong><strong> gồm:</strong></p><ol><li>Hệ thống monitor trung tâm, CMS</li><li>10 monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số có IBP, Cetus x12</li></ol><p><br></p> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Hệ thống monitor trung tâm theo dõi bệnh nhân kèm</strong><strong style="color: black;"> monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số có IBP, Cetus x12,</strong><strong> gồm:</strong></p><ol><li>Hệ thống monitor trung tâm, CMS</li><li>10 monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số có IBP, Cetus x12</li></ol> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD | 2021-04-23
1292 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm điện giải | Máy phân tích | HY-Lyte 300 | Hycel Handelsgesellschaft m.b.H | Áo | Hycel Handelsgesellschaft m.b.H | Áo | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | Áo | Nhóm 3 |  |  | 99000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-12 | 2022-04-12 | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM ĐIỆN GIẢI 3 THÔNG SỐ: K+/ Na+/ Cl- hoặc (Ca++)</strong></p><p class="ql-align-justify">- Model: HY-Lyte 300</p><p><br></p> | <ul><li>Máy chính</li><li>Dây nguồn&nbsp;</li><li>Dây nối đất</li><li>Cáp serial port</li><li>Bộ hóa chất</li><li>Giấy in nhiệt</li><li>Điện cực và dây nối</li><li>Chai chứa chất thải</li></ul><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify"> Thông số đo: 4 thông số</p><p class="ql-align-justify"> <span style="background-color: rgb(249, 249, 249);">Na+, K+, Cl- / (Ca++), Ref</span></p><p class="ql-align-justify"> Tốc độ: 60 test/ giờ</p><p class="ql-align-justify"> Loại mẫu đo: huyết thanh, CSF, nước tiểu,…</p><p class="ql-align-justify"> Lượng mẫu đo: 100-200 ul.</p><p class="ql-align-justify"> Thời gian đo : 60 giây /mẫu.</p><p class="ql-align-center"> </p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2021-04-12 | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2021-04-12
1293 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn phẫu thuật đa năng điều khiển điện-thủy lực | PST 500 | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối |  | Nhóm 3 |  |  | 2080000000 | t | Cái | true | 2021-05-18 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-18 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-18
1294 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn phẫu thuật tim mạch, lồng ngực điều khiển điện-thủy lực với mặt bàn chuyên dụng cho các thiết bị chẩn đoán hình ảnh | PST 500 | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối |  | Nhóm 3 |  |  | 2450000000 | t | Cái | true | 2021-05-18 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-18 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-18
1295 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD268R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1322897 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp phẫu tích Cairns-Dott, mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 175mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích Micro-Adson, mảnh</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1296 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Hệ thống khám và điều trị tai mũi họng | MTU-5000 | Công Ty TNHH Máy Y Tế Nam Việt | Việt Nam | Công Ty TNHH Máy Y Tế Nam Việt | Việt Nam | ["2020"] | Công Ty TNHH Y Tế Nam Thành | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 350000000 | t | Bộ | true | 2020-10-26 | 2021-10-26 | <p>Hệ thống khám và điều trị tai mũi họng</p><p>Model: MTU-5000</p><p>Sản phẩm này là bàn điều trị y tế dùng như một trạm làm việc của bác sỹ cho chẩn đoán và điều trị tai mũi họng bao gồm xịt thuốc, hút đờm rãi, khử khuẩn cực tím dụng cụ, chứa thuốc, đựng bông cồn, rác thải ... Kết hợp với hệ thống nội soi và ghế khám nhằm mục đích cho sự tiện lợi của việc chẩn đoán và điều trị cho bác sỹ và người bệnh.</p><p>Quản lý số lượng lớn dụng cụ &amp; thiết bị bằng các modul riêng biệt. 100% bề mặt làm việc inox.</p><p>Ống ngâm khử khuẩn, bảo quản Optic an toàn, tiết kiệm hóa chất ngâm khử &amp; không thoát mùi.</p><p>Ngăn để dụng cụ sạch vật liệu inox trang bị khử khuẩn bằng tia cực tím và công tắc an toàn tự động.</p><p>Bàn ký đơn có ray trượt.</p><p>Khay ngâm đựng dụng cụ bẩn bằng nhựa dẻo chịu hóa chất, vệ sinh có nắp đậy.</p><p>Đầu hút dịch / đầu xịt thuốc tự động, vừa cỡ tay, tương thích các ống hút &amp; rửa sẵn có trên thị trường.</p><p>Máy bơm hút chân không &amp; máy nén khí loại không dầu - không cần bảo dưỡng.</p><p>Bàn hoạt động riêng biệt hoặc tích hợp tương thích với tất cả các model máy nội soi MEDTRIX.</p><p>Hệ thống đèn khám kiểu treo nhấc &amp; nhả đặt tại vị trí bất kỳ, phù hợp trong thăm khám và làm tiểu phẫu. Ngăn chứa tài liệu, găng tay, giấy, lọ thuốc...thuận tầm tay.</p><p>Tích hợp đầy đủ các kết nối điều khiển ghế bệnh nhân, màn hình chính - phụ, máy tính, máy in cho không gian làm việc điều trị - thăm khám một cách dễ dàng, nhanh chóng.</p> | <p>Hệ thống hút (01 máy bơm hút chân không, 01 đầu hút, bình chứa dịch, chỉnh áp...)</p><p>Hệ thống xịt thuốc (01 máy nén khí, 03 đầu xịt, đồng hồ)</p><p>Khoang đựng dụng cụ làm việc thường xuyên có khay inox có nắp đậy</p><p>Khoang chứa dụng cụ làm việc có khay inox, ray trượt kéo mở&nbsp;&nbsp;</p><p>Khoang chứa dụng cụ có hệ thống diệt khuẩn tia cực tím có ray trượt kéo mở</p><p>Hệ thống sấy mờ gương tự động ngắt.</p><p>Cốc đựng dung dịch chống mờ.</p><p>Lọ đựng tăm bông, đè lưỡi.</p><p>Ngăn đựng dụng cụ bẩn + hộp nhựa có nắp.</p><p>Ca inox có nắp</p><p>Lỗ để chai nước muối, nước rửa tay.</p><p>Lọ đựng thuốc.</p><p>Hệ thống kết nối &amp; điều khiển ghế khám (Lên / xuống / ngả / gập / reset)</p><p>Bàn ký đơn có ray trượt.</p><p>Ống ngâm optic</p><p>Tay treo đèn clar kết hợp ổ điện cấp nguồn AC220V.</p><p>Khay đựng găng tay, hộp giấy có khe lấy.</p><p>Ngăn chứa máy hút rửa có trang bị ổ cấp nguồn AC220V</p><p>Xô chứa rác inox đóng / mở bằng chân</p><p>Cột + Hệ thống đèn khám kiểu treo nhấc &amp; nhả mọi vị trí.</p><p>Cột + Tay treo + Đèn đọc phim</p><p>Cột + Tay treo màn hình LCD (Chính / Phụ)</p><p>Ghế khám bệnh nhân</p><p>Ghế khám bác sỹ</p> |  | <p>Nguồn điện: AC220V/50Hz</p> <p>Motor bơm hút chân không: 100L/p tại 680mm Hg</p> <p>Motor nén khí: 2.0Kg f/cm2 ± 0.3kgf / cm2</p> <p>Bình chứa dịch: 2500ml</p> <p>Bộ lọc khuẩn: Tiêu chuẩn</p> <p>Diệt khuẩn cực tím: 253.7nm ± 5%</p> <p>Trọng lượng bàn tiêu chuẩn: ~165 Kg</p> <p>Kích thước bản tiêu chuẩn: (1700 x 920 x 600) mm</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Y Tế Nam Thành | 2020-10-26 | Công Ty TNHH Y Tế Nam Thành | 2021-04-23
1297 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | GIƯỜNG CHUYỂN BỆNH VÔ KHUẨN ÁP LỰC DƯƠNG | MPB-19A | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E | Việt Nam | ["2020"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1350000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-29 | 2021-11-29 | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;">GIƯỜNG CHUYỂN BỆNH VÔ KHUẨN </strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;">ÁP LỰC DƯƠNG - MPB </strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;">(Medical MPB System)</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;">&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhãn hiệu<strong> : HMED</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: <strong>PETECH</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất:<strong> Vietnam</strong></p><p class="ql-align-justify">Model:<strong> </strong><strong style="color: blue;">&nbsp;MPB-19A</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020 trở về sau.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>Đạt tiêu chuẩn ISO-9001:2015</em></strong></p><p><strong><em> ISO-1385:2016</em></strong></p><p><br></p><p class="ql-align-justify"><em>﻿</em><span style="color: blue;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 210cm x 45cm x 65cm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(ngang x cao x rộng)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vật liệu: + Khung inox cao cấp (304)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Vỏ nhôm sơn tĩnh điện</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguyên lý hoạt động : </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">+ Hệ thống các module hút không khí từ môi trường ngoài , qua siêu lọc và đa khử khuẩn sau đó bơm vào buồng kín áp lực dương bao bọc quanh giường bệnh nhân.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đối tượng sử dụng : phòng cấp cứu, phòng mổ , phòng ICU, phòng bệnh ghép tạng, ghép tủy,…</span></p> | <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng công nghệ lọc và khử khuẩn không khí UCASS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lọc thô Pre-filter kết hợp carbon khử mùi.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màng siêu lọc Hepa-HM chuyên dụng.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khử khuẩn UV đa tầng.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khử khuẩn UV tầng 1 :</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Bước sóng: UV-c</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+Cảm biến đo và hiển thị công suất phát tia UVc ra màn hình kỹ thuật số để theo dõi.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Thiết kế UV đôi&nbsp;(1+1).</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khử khuẩn UV tầng 2 :</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Bước sóng : UV-c</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Thiết kế UV đôi (1+1).</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màng siêu lọc khuẩn TiO2 (kết hợp với&nbsp;UV tầng 2 để phân hủy virus).</span></p> | <p class="ql-align-justify"><u style="color: blue;">&nbsp;STANDARD:</u></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">-Hệ thống cảm biến và hiển thị nhiệt độ, độ ẩm không khí buồng vô trùng.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">-Hệ thống nguồn điện dự phòng bảo đảm giường vô trùng MPB-16A hoạt động liên tục tối thiểu đạt 180 phút khi cần chuyển bệnh.</span></p><p><span style="color: blue;">-Hệ thống hiển thị và cảnh báo mức năng lượng dự trữ.</span></p><p>-Hệ thống cảm biến hiển thị và cảnh báo nồng độ khí oxygen trong buồng bệnh nhân .</p><p><u>CÁC HỆ HỖ TRỢ KÈM THEO :</u></p><p>+ Hệ thống hỗ trợ chỉ thị (monitor)</p><p>+ Hệ thống hỗ trợ hút dịch ( aspirator )</p><p>+ Hệ thống nậng hạ tự động kỹ thuật số.</p> | <p>+ Đạt chuẩn vi sinh : WHO-Grade A/B</p><p>+ Đạt chuẩn vi bụi : Class 1.000/ 10.000</p><p>+ Đạt chuẩn áp lụuc dương : CDC-USA</p><p><br></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;"><u>CHỨNG TỪ KÈM THEO </u>:</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>-Chứng nhận ISO 9001:2015 của nhà sx.</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Chứng nhận ISO 13485:2016 của nhà sx.</strong></p><p><strong><em>-Chứng nhận bản quyền công nghệ MPB –“Medical MPB System_Giường chuyển bệnh vô trùng áp lực dương, chuyn dụng cho ngnh y tế” - của Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp </em></strong></p><p><strong><em>(CN số: 229456 )</em></strong></p><p>-Chứng nhận xuất xứ hàng hóa của nhà sản xuất (CO)</p><p>-Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sx (CQ)</p><p>-Bảng công bố tiêu chuẩn nhà sản xuất (DOS)</p><p>-Chứng nhận kiểm định xuất xưởng của nhà sx (RFF)</p><p>-Bộ hồ sơ gốc kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng .</p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-11-29 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-04-23
1298 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Đầu cắt đốt đơn cực | GK398R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 4974921 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp phẫu tích lưỡng cực Bipojet, thẳng, đầu cách điện một phần</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1299 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | THIẾT BỊ LASER ĐIỀU TRỊ | LUMIX® C.P.S. | Fisioline S.R.L | Italy | Fisioline S.R.L | Italy | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | Italy | Nhóm 3 |  |  | 895000000 | t | Cái | true | 2021-03-23 | 2022-03-23 | <p>31W&nbsp;300W&nbsp;910nm&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064nm&nbsp;650nm&nbsp;</p> | <p> 31W&nbsp; 300W&nbsp; 910nm&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1064nm&nbsp; 650nm&nbsp;</p> | <p> 31W&nbsp; 300W&nbsp; 910nm&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1064nm&nbsp; 650nm&nbsp;</p> | <p> 31W&nbsp; 300W&nbsp; 910nm&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1064nm&nbsp; 650nm&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-23 | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-29
1300 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ thủy lực đa năng | ExaFlex3000 | Jorg & Sohn GmbH | Đức | Jorg & Sohn GmbH | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | Đức | Nhóm null |  |  | 400000000 | t | Cái | true | 2021-04-12 | 2022-04-30 | <p>Đây là bản mổ đa năng, có kết cấu chắc chắn và tối ưu, được chia làm 5, 6 hoặc 8 phần với đệm không cản quang. Các ray thép không gỉ có ở 2 phía của bàn để gắn các phụ kiện.</p><p>Đệm dày 40 mm, màu đen</p><p>Chiều cao được điều chỉnh bởi bơm thuỷ lực không cần bảo trì</p><p>Phần đỡ lưng cũng như tư thế Trendelenburg/Anti-trendelenburg đều dễ điều chỉnh bởi lò xo khí nén</p><p>Nghiêng chiều dọc dễ dàng bằng tay quay</p><p>Khung bàn được làm bằng thép không gỉ và nhôm, phủ RAL 9007</p><p>Đế di động với các bộ bánh đúp, có thể khoá</p><h3 class="ql-align-justify"><br></h3><p><br></p> | <p>Cấu hình:</p><p>• Bàn mổ chính: 01 chiếc</p><p>• Phần đỡ đầu (270x270mm): 01 chiếc</p><p>• Phần đỡ chân chia đôi: 02 chiếc</p><p>• Tay quay để nghiêng bàn theo chiều dọc: 01 chiếc</p><p><br></p> |  | <p><strong>Thông số chi tiết:</strong></p><p>Trọng lượng: 165 kg</p><p>Chiều cao tối đa: 1070 mm</p><p>Chiều cao tối thiểu: 770 mm</p><p>Trục bánh xe: 300 mm</p><p>Bề ngang (gồm cả ray thép): 590 mm</p><p>Bề ngang bàn: 540 mm</p><p>Chiều dài tổng: 2000 mm</p><p>Chiều dài phần lưng: 620 mm</p><p>Chiều dài phần ngồi (mông): 425 mm</p><p>Chiều dài phần chân: 620 mm</p><p>Kích thước mặt cắt ray: 25 x 10 mm</p><p>Trọng tải bệnh nhân tối đa: 160 kg</p><p>Trendelenburg: 30º</p><p>Anti-trendelenburg: 30º</p><p>Phần lưng nghiêng lên trên: 75º</p><p>Phần lưng nghiêng xuống dưới: 35º</p><p>Phân chân nghiêng lên trên: 20º</p><p>Phần chân nghiêng xuống dưới: 90º</p><p>Nghiêng chiều dọc trái/phải: 20º</p><p>Điều chỉnh cầu nâng thận (tuỳ chọn) 130 mm</p><p>Điều chỉnh di chuyển mặt bàn theo chiều dọc: 230 mm</p><p>Kích thước đóng gói: 1200x800x1000 mm</p><p>Trọng lượng đóng gói: khoảng 190 kg</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-04-12 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-04-12
1301 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | Hệ thống x-quang Kỹ thuật số 1 tấm phẳng không dây | Anthem-Delworks | Del Medical, Inc | Mỹ | Del Medical, Inc | Mỹ | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 4200000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-27 | 2022-05-27 | <p>Model hệ thống: Anthem-Delworks</p><p>- Hãng sản xuất: Del Medical, Inc.</p><p>- Xuất xứ hệ thống: Mỹ</p><p>- Năm sản xuất: năm 2020 trở về sau</p><p>- Chất lượng máy: Mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001; ISO 13485, FDA</p><p>- Nguồn cung cấp: 3 pha, 380V, 50 Hz</p><p>- Môi trường hoạt động:</p><p>+ Nhiệt độ đến ≥ 30ºC</p><p>+ Độ ẩm ≥ 75%</p> | <p class="ql-align-justify"> 1.&nbsp;Tủ điều khiển và nguồn phát tia cao tần 01 chiếc </p><p class="ql-align-justify"> 2.&nbsp;&nbsp;Bàn bệnh nhân 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify"> 3.&nbsp;Giá chụp phổi&nbsp;01 chiếc</p><p class="ql-align-justify"> 4.&nbsp;Cột bóng&nbsp; 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify"> 5.&nbsp;Bóng phát tia X&nbsp; 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify"> 6.&nbsp;Bộ chuẩn trực chùm tia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify"> 7.&nbsp;Tấm cảm biến phẳng Flat Panel không dây kích thước (14” x17”)01 chiếc</p><p class="ql-align-justify"> 8.&nbsp;&nbsp;Trạm điều khiển và thu ảnh số hoá 01 bộ </p><p class="ql-align-justify"> 9.&nbsp;&nbsp;Máy in phim khô&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p class="ql-align-justify"> 10.&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt 01 bộ</p><p> </p> |  | <p> </p><p><br></p><p> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-05-27 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-05-27
1302 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ LED di động | LM-D-2 | Amtai Medical Equipment Inc. | Mỹ | Amtai Medical Equipment Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Nguyên Long | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-20 | 2021-10-20 | <p>- Model: R625</p> <p>- Hãng, nước sản xuất: Amtaif/ Mỹ</p> <p>- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm ISO 9001,DIN 46001 (C/Q)</p> <p>- Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm (C/O)</p> <p>- Giấy cam kết bảo hành bảo trì của chính hãng</p> <p>- Giấy cam kết cung cấp phụ tùng tiêu hao và phụ tùng thay thế từ 7 – 10&nbsp; năm của chính hãng</p> <p>- Giấy chứng nhận đại diện tại Việt Nam</p> <p>- Máy được lắp ráp theo công nghệ hiện đại có khả năng nâng cấp</p> <p>-&nbsp; Thiết bị đồng bộ, mới 100%</p> | <p>- Đèn mổ di động LED, đầu đèn R625.</p> <p>-&nbsp;Hệ thống cấp điện: 01 bộ</p> <p>-&nbsp;Tay cầm tiệt trùng điều khiển đầu đèn: 02 cái.</p> <p>- Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>Đường kính đầu đèn: 72.4 cm</p> <p>Cường độ ánh sáng cực đại, @1M: 120.000 - 160.000 lux</p> <p>Cường độ ánh sáng cực tiểu, @1M: 40.000 lux</p> <p>Khoảng điều chỉnh cường độ ánh sáng: 8 khoảng từ 40.000 – 160.000 lux</p> <p>Đường kính phẫu trường d10, @1M: 18.6 cm</p> <p>Chiều sâu tối đa của ánh sáng tại phẫu trường (L1+ L2, 60% - 20%): 56.7 - 83.4 cm</p> <p>Nhiệt độ màu: 4.150 ± 250<sup>0</sup>K</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng 1 màng: 57.3%</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng 2 màng: 44.3%</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng ống tiêu chuẩn: 100%</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng 1 màng và ống tiêu chuẩn: 57.3%</p> <p>Độ sáng còn lại khi che bằng 2 màng và ống tiêu chuẩn: 44.3%</p> <p>Tỷ lệ phân bố ánh sáng d50/d10: 50.8%</p> <p>Chỉ số lọc màu trung bình Ra: 93</p> <p>Chỉ số cân bằng màu đỏ R9: 95</p> <p>Số lượng bóng đèn LED trong chóa đèn: 56 LEDs</p> <p>Tuổi thọ của bóng đèn: 60.000 giờ</p> <p>Năng lượng bức xạ tối đa: 458.63 W/m<sup>2</sup></p> <p>Năng lượng bức xạ: 3.0 mW/m<sup>2</sup>lx</p> <p>Năng lượng tiêu thụ của đầu đèn @160.000lux: 90 W</p> <p>Năng lượng tiêu thụ của đầu đèn @160.000lux không có chức năng tự động điều chỉnh cường độ ánh sáng: 58 W</p> <p>Điện thế: 100/120/127 V(AC)/ 220/230/240 V(AC)</p> <p>Pin dự phòng tích hợp ở chân đèn: 2 pin mỗi pin 12Vdc/ 50Ah</p> <p>Thời gian sạc: 90%: 4h, 100%: 6h</p> <p>Thời gian sử dụng pin sạc (từ 100%): 7,5h</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Nguyên Long | 2020-10-20 | Công ty TNHH Nguyên Long | 2020-11-13
1303 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim phẫu thuật nội soi | PL418R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 53806263 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mang kim phẫu thuật nội soi Adtec mini, đường kính 3,5mm, dài 290mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh xương sườn Struck, cỡ nhỏ, bộ hoàn chỉnh, dài 64mm, rộng 102mm, độ mở 70mm, kích thước lưỡi 15x20mm, 20x20mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1304 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Đèn clar khám tai mũi họng (Đèn khám treo trán) | ri-focus LED | Rudolf Riester GmbH | Đức | Rudolf Riester GmbH | Đức | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân |  | Nhóm 3 |  |  | 9950000 | t | Cái | true | 2021-04-12 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">&nbsp;<em>Hoạt động chỉ với một tay</em></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;<em>Băng đeo đầu không dây và cân bằng với ngăn chứa pin </em></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;<em>Chẩn đoán hiệu quả hơn do hiệu suất chiếu sáng cao của đèn LED </em></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;<em>Tuổi thọ phục vụ của đèn LED lên đến 50.000 giờ</em></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;<em>Tiêu hao năng lượng và tỏa nhiệt ít hơn đáng kể&nbsp;</em></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify"><strong><u>Cấu hình bao gồm (code 6091):</u></strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đèn đeo đầu chính</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04 Cục pin sạc&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ sạc điện</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Hướng dẫn sử dụng&nbsp;</p> |  | <p class="ql-align-justify">Khoảng cách: 400 mm – 200 mm</p><p class="ql-align-justify">Độ Lux tối đa: 10.000 – 23.000</p><p class="ql-align-justify">Đường kính quang trường tối đa: 200 mm – 120 mm</p><p class="ql-align-justify">Đường kính quang trường tối đa: 40 mm – 30 mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2021-04-12 | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2021-04-12
1305 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch tự động | A717V | Codan Argus AG | Thụy Sĩ | Codan Argus AG | Thụy Sĩ | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 48000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-12 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>BƠM TRUYỀN DỊCH TỰ ĐỘNG</strong></p><p class="ql-align-justify">Model: <strong>A717 V</strong></p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: <strong>CODAN ARGUS AG</strong></p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ:<strong> Thụy Sỹ. </strong></p><p>Năm sản xuất: 2020.</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: CE; ISO 13485.</p><p>Nguồn điện sử dụng: 220 V; 50 Hz.</p><p>Điều kiện làm việc: nhiệt độ từ 5<sup>0</sup>C đến 40<sup>0</sup>C. Độ ẩm từ 20 đến 90%.</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>BƠM TRUYỀN DỊCH TỰ ĐỘNG</strong></p><p class="ql-align-justify">Model: <strong>A717 V</strong></p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: <strong>CODAN ARGUS AG</strong></p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ:<strong> Thụy Sỹ. </strong></p><p>Năm sản xuất: 2020.</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: CE; ISO 13485.</p><p>Nguồn điện sử dụng: 220 V; 50 Hz.</p><p>Điều kiện làm việc: nhiệt độ từ 5<sup>0</sup>C đến 40<sup>0</sup>C. Độ ẩm từ 20 đến 90%.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong><em>Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm:</em></strong><em> </em></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kẹp để gá vào cọc truyền dịch: 01 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin tự sạc (<em>tích hợp bên trong máy</em>): 01 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây truyền dịch : 50 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn: 01 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng: 01 bộ <em>(Bản gốc + Bản dịch).</em></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy trình vận hành: 02 bộ.</p><p><br></p> | [6 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12
1306 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy xử lý bệnh phẩm | Máy xử lý mô tự động | EFTP | Intelsint S.r.l | Italy | Intelsint S.r.l | Italy |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm null |  |  | 1998000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-02 | 2021-12-02 | <p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Máy xử lý mô nhanh – kín hoàn toàn tự động, điều khiển bằng vi xử lý thông minh</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Khả năng xử lý ≥ 360 mẫu nhỏ (biopsies) trong vòng 40 phút</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Thao tác và điều khiển bằng màn hình màu cảm ứng</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Hệ thống hút mùi với bộ lọc than hoạt tính. Cài đặt thời gian làm việc cho bộ lọc than hoạt tính: 30 – 60 lần xử lý; hoặc 6 tháng/lần. Hiển thị tình trạng của bộ lọc trên màn hình chính</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Có thể kết nối hệ thống hút mùi ra bên ngoài với ngõ kết nối phụ</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Báo động lỗi bằng mã số giúp mau nhận biết và khắc phục nhanh chóng</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Bộ nhớ lưu lại ≥ 100 tình trạng báo động gần nhất, hiển thị trên màn hình cùng lúc ≥ 18 báo động</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p>&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</p><p>&nbsp;Giỏ chứa mẫu (120/150 cassstte): 03 chiếc</p><p>&nbsp;Bình chứa hóa chất: 12 chiếc</p><p>&nbsp;Màn hình cảm ứng 15”: 01 chiếc</p><p>&nbsp;Bộ lọc than hoạt tính: 01 chiếc</p><p>&nbsp;Bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ</p><p>&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng màu ≥ 15”</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị liên tục thông số của quá trình xử lý</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu được tổng cộng 18 chương trình</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể bắt đầu tại bất kỳ bước nào của quá trình xử lý</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: red;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Thời gian xử lý của mỗi bước từ 1 phút đến 99 giờ<span style="color: red;">. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hoạt động với bàn phím và chuột kết nối trực tiếp vào máy</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống quả lý chất lượng hóa chất xử lý đặc biệt, nhắc nhở khi cần thay mới giúp đạt kết quả tốt nhất. (Bình màu xanh – Bình hóa chất mới; Bình màu đỏ - Bình cần thay mới; Bình màu xám – Bình không được quản lý; Bình màu đen – Bình rỗng)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểm tra mức hóa chất, kiểm tra giỏ chứa mẫu trước khi xử lý</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị giá trị áp suất và nhiệt độ của buồng xử lý mẫu </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị giá trị nhiệt độ của bình paraffin</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị giá trị nhiệt độ của bộ trao đổi nhiệt EHE</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị tình trạng của quá trình hệ thống quản lý chất lượng hóa chất</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị tình trạng kết nối của UPS khi được kết nối</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị tình trạng thực tế của máy</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị tình trạng báo động thực tế</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc quá trình xử lý</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động tắt màn hình sau 30 giây không kích hoạt, tiết kiệm năng lượng</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo vệ máy bằng password, có thể tắt/mở tùy ý, bao gồm 12 ký tự chữ và số</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sao lưu dữ liệu bộ nhớ với cổng USB kết nối, nâng cấp phần mềm khi cần </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể chuẩn độ lại màn hình khi cần thiết</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể chuẩn độ lại quá trình nạp hóa chất mới vào máy</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Ø&nbsp;Các ngõ kết nối &amp; giao tiếp của máy:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RS 232: ≥ 03 cổng nối tiếp</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reset nguồn: ≥ 01 (ấn và giữ)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB: ≥ 04 cổng (kết nối với bàn phím, chuột, máy in, màn hình cảm ứng)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VGA: ≥ 01 cổng (màn hình kết nối ngoài)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;REMOTE ALARM: ≥ 03 cổng; 48V AC/DC 1A</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ETHERNET: 02 cổng (Internet &amp; Intranet)</span></p> | <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Nắp được gia nhiệt độc lập (≤ 22W) chống ngưng tụ, có cảm biến riêng và có bảo vệ quá nhiệt tại ≥ 80<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Khả năng xử lý cùng lúc: ≥ 360/450 cassette (3 x 120/150 cassette)</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Bình chứa hóa chất (≥ 4.5 lít): ≥ 12 bình</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Bình đun paraffin (≥ 4.5 lít): ≥ 03 bình</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Chức năng tiền gia nhiệt EHE (40-70<sup>0</sup>): 01 vị trí (độ chính xác ≤ 1<sup>0</sup>C)</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Chức năng khuấy mẫu: ≥ 6 cấp độ ( mỗi 0 – 5 – 10 – 15 – 20 – 30 phút)</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Cảm biến bên trong buồng xử lý: ≥ 03</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Chức năng nạp hóa chất từng phần: Có</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Bộ lọc than hoạt tính: Có</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Cổng nạp (đánh dấu màu xanh) hóa chất mới và cổng xã bỏ (đánh dấu màu đỏ) hóa chất thừa: ≥ 02</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Thời gian xã bõ hóa chất cũ và nạp đầy hóa chất mới cho 1 bình (04 lít): ≤ 7 phút</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Độ chính xác RFD: ≤ 1%</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Cổng xã bỏ sáp thừa (đánh dấu màu trắng): ≥ 01</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Sáp thừa được xã bằng cách: ≥ 02, bằng tay và tự động</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Màn hình cảm ứng ≥ 15”: 01</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Hóa chất làm sạch: 02</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Nhiệt độ hóa chất: 20 – 65<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Nhiệt độ bình paraffin: 55 – 65<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Thời gian khỏi động chờ: ≥ 2 tuần</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Quản lý thời gian kết thúc chương trình: Có, cho mỗi chương trình với bộ nhớ lưu tự động riêng</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Hệ thống quản lý chất lượng hóa chất RMS: Có</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Hệ thống nạp và xã bỏ hóa chất từ xa RFD: Có</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Hệ thống xã bỏ paraffin từ xa EWD: Có</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Cổng USB: ≥ 04</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Cổng máy in: 01</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Cổng kết nối báo động từ xa: 01</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Cổng kết nối mạng: 02</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-02-02 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-05-27
1307 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Đèn clar khám tai mũi họng (Đèn khám treo trán) | clar N | Rudolf Riester GmbH | Đức | Rudolf Riester GmbH | Đức | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân |  | Nhóm 3 |  |  | 16600000 | t | Cái | true | 2021-04-12 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">&nbsp;<em>Hoạt động chỉ sử dụng một tay</em></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;<em>Băng đeo đầu không dây và cân bằng với ngăn chứa pin</em></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;<em>Chẩn đoán hiệu quả hơn do hiệu suất chiếu sáng cao đèn LED </em></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;<em>Tuổi thọ phục vụ của LED lên đến 50.000 giờ</em></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;<em>Tiêu hao năng lượng ít hơn đáng kể và tỏa nhiệt</em></p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"><strong><u>Cấu hình bao gồm (code 6073):</u></strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đèn đeo đầu chính</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04 Cục pin sạc&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ sạc điện</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Hướng dẫn sử dụng&nbsp;</p> |  | <p class="ql-align-justify">- Khoảng cách: 400mm / 200mm</p><p>- LED: 11.600 Lux / 30.000 Lux</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2021-04-12 | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2021-04-12
1308 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | AS-480 | E-LAB Biological Science & Technology Co., Ltd | Trung Quốc | E-LAB Biological Science & Technology Co., Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Thương mại Thành Long |  | Nhóm 6 |  |  | 789000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động</strong></p> <p>Model<strong>: AS-480</strong></p> <p>Hãng sản xuất: E-LAB Biological Science &amp; Technology Co., Ltd</p> <p>Nước sản xuất: Trung Quốc</p> <p>Công suất: 400 xét nghiệm/giờ.</p> | <ul> <li>Máy chính: 01 chiếc</li> <li>Bô phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ.</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Thương mại Thành Long | 2020-11-06 | Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Thương mại Thành Long | 2020-11-12
1309 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc khử khuẩn không khí | MÁY SIÊU LỌC KHÍ VOC - KHỬ MÙI _MVUS-300A (Máy siêu lọc -xử lý khí thải -khí hữu cơ bay hơi VOCs ,chuyên dụng trang bị cho bệnh viện ) | MVUS-300A | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E | Việt Nam | ["2021"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 180000000 | t | Cái | true | 2021-03-08 | 2022-03-08 | <p>-Phục vụ trang bị siêu lọc khí –phân hủy khí độc –hóa chất hữu cơ bay hơi (VOCs) và khử mùi&nbsp;,chuyên dụng cho ngành y tế.</p><p>-<u>Đối tượng sử dụng</u> :</p><p>-Phòng xét nghiệm , Phòng LAB y khoa ,…</p><p>-Phòng pha chế thuốc , phòng IVF , phòng thí nghiệm</p><p>-Phòng pha chế hóa chất , phòng điện di ,thu hoạch,…&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-Phòng dinh dưỡng , phòng cách ly nuôi ăn bn nặng .</p> | <p class="ql-align-justify"><strong><u>CẤU HÌNH KỸ THUẬT :</u></strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Kích thước tương đối : </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;50,5cm x&nbsp;113,5cm x&nbsp;31cm (gắn cố định áp tường)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(ngang x cao x sâu)</p><p class="ql-align-justify">1.000mm x&nbsp;475mm x&nbsp;320mm (bánh xe đẩy lưu động)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(cao x ngang x sâu)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Vật liệu: + Khung inox cao cấp (304)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Vỏ nhôm sơn tĩnh điện</p><p class="ql-align-justify">Điện thế sử dụng : 220vAC/50Hz/1 pha </p><p class="ql-align-justify"> Công suất tiêu thụ trung bình : 160W/h</p><p class="ql-align-justify"><u>Nguyên lý hoạt động</u> : </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ <strong><em>Hút – xử lý khí thải bằng công nghệ MVUS_ siêu lọc –khử mùi – khử khí hữ cơ bay hơi (VOC) .</em></strong></p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"><u>Đạt tiêu chuẩn khí thải ngõ ra Outlet/sau xử lý</u> :</p><p class="ql-align-justify"><strong> HCHO &lt; 0,05mg/m3</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong> TVOC&nbsp;<em>&lt; </em>0,50 mg/m3</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong> CO&nbsp;&lt; 10ppm</strong></p><p><strong>&nbsp;PM0.5 &lt; 352.000/m3 (Class 10.000)</strong></p><p><strong> </strong></p> | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;">MÁY SIÊU LỌC –KHỬ MÙI – KHỬ KHÍ VOC ,CHUYÊN DỤNG CHO NGÀNH Y TẾ </strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;">(</strong><strong><em>Medical mVUS system</em></strong><strong style="color: blue;"> )</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: mVUS –300A</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhãn hiệu :&nbsp;HMED</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: petech-vn</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Hàng mới 100%, Sản xuất: <strong style="color: blue;">2021</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện thế sử dụng: 220<sup>V</sup>ac/50Hz/1 pha</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ISO 13485:2016</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: blue;"><u>CHỨNG TỪ KÈM THEO </u>:</strong></p><p><strong><em>-Chứng nhận ISO 9001:2015</em></strong></p><p><strong><em>-Chứng nhận ISO 13485:2016</em></strong></p><p><strong><em>-Chứng nhận bản quyền công nghệ MVUS –thiết bị siêu lọc khí hữu cơ bay hơi “MVUS _Medical Voc Ultra-clean filter System” – do&nbsp;Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp. &nbsp;(CN số: 337251 &nbsp;)</em></strong></p><p>-Chứng nhận xuất xứ hàng hóa của nhà sản xuất (CO)</p><p>-Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nsx (CQ)</p><p>-Bản công bố tiêu chuẩn của nhà sản xuất (DOS)</p><p class="ql-align-justify">-Chứng nhận kiểm định xuất xưởng của nhà sx (RFF)</p><p class="ql-align-justify">-Bộ hồ sơ gốc kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng.</p><p><br></p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-03-08 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-04-23
1310 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM215R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 3102068 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mang kim Baumgartner, thẳng, dài 145mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim vi phẫu Ryder Diadust, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, rất mảnh, dùng cho chỉ tới 5/0</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1311 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | EVS 4343A | DRTECH Corporation. | Hàn Quốc | DRTECH Corporation. | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH Việt Quang | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 800000000 | t | Cái | true | 2021-07-09 | 2021-09-30 | <p> 1. Tên hàng hóa: Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang</p><p> 2. Ký hiệu (model): EVS 4343A</p><p> 3. Tên hãng sản xuất: DRTech Coporation </p><p> 4. Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p> </p> | <p> - Tấm nhận ảnh kích thước 17x17, Loại gián tiếp (CsI), có dây, SL: 01</p><p>-Phần mềm thu nhận và xử lý hình ảnh Econsole1, Sl: 01</p><p>- HDSD </p><p> </p> |  | <p> <strong>I Thông số kỹ thuậtLoại có dây</strong></p><p> <strong>Thông số kỹ thuật hình ảnh</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ: a-Si TFT với điốt quang</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất nhấp nháy: CsI:Tl / Gd2O2S:Tb</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước vùng chụp (mm): 430 x 430</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ma trận pixel (Độ phân giải): 3,072 (<span style="color: red;">dọc</span>) × 3,072 (<span style="color: red;">ngang</span>)</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cao độ pixel: 140 μm</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải giới hạn: &gt; 3.6 <span style="color: red;">dòng/ mm</span></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MTF (%): </p><p> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">74% @ 1 </span><span style="color: red;">dòng/ mm</span><span style="color: black;"> (TVA)</span></p><p> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">61% @ 1 </span><span style="color: red;">dòng/ mm </span><span style="color: black;">(Thô)</span></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DQE (%): 60% @ 0.5 <span style="color: red;">dòng/ mm</span></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chuyển đổi A/ D: 16-bit</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải năng lượng: 40 – 150 kVp</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ kích hoạt: AED/ AWC không tổn hao</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian xem trước hình ảnh: ≤1 giây. (※ EWT ở 0,5 giây)</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian chu kỳ của <span style="color: red;">tấm nhận ảnh</span>: ≤2,9 giây. (※ EWT ở 0,5 giây)</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp đầu vào: DC + 15V, 3A MAX</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: red;">Công suất tiêu thụ</span>: 20W (Tối đa)</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện dữ liệu: Gigabit Ethernet (Cáp LAN đơn</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Việt Quang | 2021-07-09 | Công ty TNHH Việt Quang | 2021-07-09
1312 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | ÁP LỰC TRỊ LIỆU 8 KHOANG | LINFOPRESS MASTER | Fisioline S.R.L | Italy | Fisioline S.R.L | Italy | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | Italy | Nhóm 3 |  |  | 325000000 | t | Cái | true | 2021-03-23 | 2022-03-23 | <p>Bộ đầy đủ "CHUYÊN NGHIỆP" cho các chi dưới</p><p>được cấu tạo bởi 2 dây đeo chân, bộ sao chép ổ cắm</p><p>và dây đeo bụng. Màu xanh da trời</p> | <p>Bộ đầy đủ "CHUYÊN NGHIỆP" cho các chi dưới</p><p>được cấu tạo bởi 2 dây đeo chân, bộ sao chép ổ cắm</p><p>và dây đeo bụng. Màu xanh da trời</p> | <p><br></p><p>Bộ đầy đủ "CHUYÊN NGHIỆP" cho các chi dưới</p><p>được cấu tạo bởi 2 dây đeo chân, bộ sao chép ổ cắm</p><p>và dây đeo bụng. Màu xanh da trời</p> | <p>Bộ đầy đủ "CHUYÊN NGHIỆP" cho các chi dưới</p><p>được cấu tạo bởi 2 dây đeo chân, bộ sao chép ổ cắm</p><p>và dây đeo bụng. Màu xanh da trời</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-24 | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-29
1313 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | THIẾT BỊ ĐIỆN TRỊ LIỆU 2 KÊNH | MODULO | Fisioline S.R.L | Italy | Fisioline S.R.L | Italy | ["2020","2021"] | Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Thái Việt |  | Nhóm 3 |  |  | 270000000 | t | Cái | true | 2021-05-18 | 2022-05-18 | <p>được trang bị màn hình cảm ứng màu 7’’ TFT,</p><p>cơ sở dữ liệu lớn về các giao thức trị liệu được</p><p>cài đặt sẵn, có thể nâng cấp qua cổng USB,</p><p>hoàn chỉnh với các phụ kiện / cáp tiêu chuẩn.</p> | <p>được trang bị màn hình cảm ứng màu 7’’ TFT,</p><p>cơ sở dữ liệu lớn về các giao thức trị liệu được</p><p>cài đặt sẵn, có thể nâng cấp qua cổng USB,</p><p>hoàn chỉnh với các phụ kiện / cáp tiêu chuẩn</p> | <p>được trang bị màn hình cảm ứng màu 7’’ TFT,</p><p>cơ sở dữ liệu lớn về các giao thức trị liệu được</p><p>cài đặt sẵn, có thể nâng cấp qua cổng USB,</p><p>hoàn chỉnh với các phụ kiện / cáp tiêu chuẩn</p> | <p>được trang bị màn hình cảm ứng màu 7’’ TFT,</p><p>cơ sở dữ liệu lớn về các giao thức trị liệu được</p><p>cài đặt sẵn, có thể nâng cấp qua cổng USB,</p><p>hoàn chỉnh với các phụ kiện / cáp tiêu chuẩn</p> | [5 empty] | Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Thái Việt | 2021-05-18 | Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Thái Việt | 2021-05-18
1314 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Máy truyền dịch | Power Infuser | Zoll Medical Corporation | Mỹ | Zoll Medical Corporation | Mỹ | ["2020"] | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2021-03-31 | <p>Power Infuser® là thiết bị bơm tiêm truyền bằng điện xách tay được thiết kế chuyên biệt cho kiểm soát dịch và máu đường IV.</p><p>Nhỏ, bền vững, dễ sử dụng, đạt tiêu chuẩn sử dụng trên máy bay</p><p><br></p> | <p>Máy truyền dịch: 01 cái</p><p>Cartridge truyền dịch: 01 hộp</p><p>Pin: 01 bộ</p><p>Adapter: 01 cái</p><p>Kẹp cọc truyền: 01 cái</p><p>Cartridge truyền dich: 01 cái</p><p><br></p><p><br></p> |  | <p>• Có thể điều chỉnh tốc độ chảy từ 0,2 đến 6 lít mỗi giờ</p><p>• Tự động bolus 250 cc</p><p>• Vận hành liên tục lên đến 8 giờ sử dụng 6 viên pin AAA</p><p>• Màng tự động loại bỏ khí thiết kế sẵn trong mỗi hộc chứa</p><p>• Có báo động tắc nghẽn, pin yếu và khí trong đường truyền</p><p>* Bơm</p><p>• Cài đặt bolus: 250 ml trong 2,5 phút</p><p>• Cài đặt dòng liên tục (Continuous Flow Rate Settings): 0.2, 1, 2, 4, và 6 lít/giờ</p><p>• Độ chính xác: ±15%</p><p>• Loại bơm: Shuttle mechanism (Số bản quyền 5,577,891)</p><p>• Dòng chảy tự do (Free Flow): Chỉ cho phép khi nguồn dịch ở cao hơn bệnh nhân</p><p>• Dòng chảy ngược: được chặn bằng các van</p><p>• Báo động: có khí trong đường truyền (sau khi được lọc bởi hộc chứa dịch), tắc nghẽn bên dưới, pin yếu</p><p>• Kích hoạt báo động khí: bong bóng ở khoảng kích thước 20 μl hoặc lớn hơn</p><p>• Kích hoạt báo động tắc nghẽn: xấp xiwr 20 PSIG (1000 mm Hg)</p><p>• Nguồn cấp năng lượng: 6 pin AAA hoặc DC adapter 12 – 15 V</p><p>• Tuổi thọ pin ở 6 lph: khoảng 8 giờ</p><p>• Khối lượng thiết bị bơm bao gồm pin: 330 gam</p><p>• Kích cỡ: 9.8 x 7.0 x 5.0 cm</p><p>* Môi trường</p><p>• Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 49°C</p><p>• Nhiệt độ bảo quản: -46°C - 71°C</p><p>• Độ ẩm: 10% - 95%</p><p>• Độ rung: MIL-STD-810F</p> | [5 empty] | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | 2020-11-23 | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | 2020-11-23
1315 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM202R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 2986878 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mang kim Webster, ngàm trơn, dài 125mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim vi phẫu Ryder Diadust, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, rất mảnh, dùng cho chỉ tới 5/0</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1316 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi thanh quản | Bộ đặt nội khí quản, 3 lưỡi thẳng | ri-standard Miller | Rudolf Riester GmbH | Pakistan | Rudolf Riester GmbH | Đức | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân |  | Nhóm 4 |  |  | 6500000 | t | Bộ | true | 2021-04-12 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">&nbsp;Với bóng đèn chân không 2,7V đáng tin cậy chiếu sáng tốt vùng thăm khám.</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi.</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Có thể hấp tiệt trùng&nbsp;lưỡi ở nhiệt độ 134oC trong vòng 5 phút.</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Lưỡi làm bằng thép không gỉ, bề mặt dễ dàng lau chùi.</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Tất cả các lưỡi đều tương thích với cán pin tuân theo tiêu chuẩn ISO 7376.</p> | <p class="ql-align-justify"><strong><u>Cấu hình bao gồm:</u></strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03 Lưỡi thẳng Miller (chọn từ số 00/0/1/2/3/4)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cán pin tiểu</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Hộp đựng</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Lưỡi đèn đặt nội khí quản:</strong></p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi thẳng Miller số 00</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi thẳng Miller số 0</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi thẳng Miller số 1</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi thẳng Miller số 2</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi thẳng Miller số 3</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi thẳng Miller số 4</p><p><br></p><p><strong>Cán tay cầm:</strong></p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Sử dụng 2 pin tiểu type AA.</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Cán pin đường kính: 19mm.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2021-04-12 | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2021-04-12
1317 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Ghế bại não đặc biệt M6 (sắt) | PN-0106-E | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 6800000 | t | Cái | true | 2021-05-07 | 2022-12-31 | <p>Ghế bại não đặc biệt M6 (sắt)</p><p><br></p> | <p>Ghế bại não đặc biệt M6 (sắt)</p><p>Chất liệu: Khung sắt sơn tỉnh điện, nệm PE+mouse bọc simily, bàn gỗ.</p><p>KTPB (DxRxC): 80x50x120cm</p><p>KT yên ngồi: 35x35cm</p><p>KT lưng: R35xC70cm</p><p>KT từ nệm ngồi đến gác chân: 20-30cm</p><p>- Có 4 tấm phần phần điều chỉnh ra - vào, lên xuống để điều chỉnh tư thế chức năng.</p><p>- Có gối tăng cao thấp. Có trụ chặn háng điều chỉnh ra - vào</p><p>- Gác tay có thể gập xuống dễ dàng ra vào ghế</p><p>- Có 4 bánh xe, có khóa, mặt bàn tháo rời hoặc gập lại.</p><p>- Có thể điều chỉnh góc nghiêng toàn phần, góc nghiêng lưng, góc nâng phần bắp chân&nbsp;</p><p>- Thích hợp hầu hết các dạng trẻ khuyết tật từ 2 đến 10 tuổi</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | <p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify"><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p class="ql-align-justify">Chất liệu: Khung sườn inox, nệm PE bọc simily, mặt bàn ván công nghiệp.</p><p class="ql-align-justify">4 bánh xe có khóa, bàn ăn có thể xếp gọn hoặc tháo rời.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Kích thước phủ bì khi ghế ở tư thế ngồi :</strong></p><p class="ql-align-justify">- Dài : 1000mm&nbsp;x Rộng : 610mm x Cao : 1150mm.</p><p class="ql-align-justify">Chiều cao từ mặt đất đến yên ghế (đã tính nệm) : 570mm.</p><p class="ql-align-justify">Góc lưng ghế so với phương thẳng đứng : 20 - 25 độ.</p><p class="ql-align-justify">Góc chân ghế ở vị trí thấp nhất so với phương thẳng đứng : 10 - 15 độ.</p><p class="ql-align-justify">Bệ gác chân cách mặt đất : 250mm. Mặt bàn cách mặt đất : 760mm.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Kích thước phủ bì khi ghế ở tư thế ngả nằm :</strong> </p><p class="ql-align-justify">- Dài : 1500mm x Rộng : 610mm x Cao : 800mm.</p><p class="ql-align-justify">Góc lưng ghế so với phương thẳng đứng : 70 - 75 độ.</p><p>Góc chân ghế ở vị trí cao nhất so với phương thẳng đứng: xấp xỉ 90 độ.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-07 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-07
1318 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM201R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 3285656 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mang kim Halsey , thẳng, ngàm trơn, dài 130mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim vi phẫu Ryder Diadust, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, rất mảnh, dùng cho chỉ tới 5/0</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1319 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng | EL-OT 200S | Elpis Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | Elpis Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL |  | Nhóm 6 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p>- Model:&nbsp;EL-OT 200S</p><p>- Hãng sản xuất: Elpis Medical Co., Ltd.</p><p>- Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>-&nbsp;Hàng mới 100%</p><p>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p> | <p>Cấu hình bao gồm 01 bàn mổ chính và các phụ kiện tiêu chuẩn dưới đây:</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">– Công tắc điều khiển tay : 01 cái</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">– Bộ đỡ tay: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">– Bộ đỡ hông: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">– Bộ đỡ vai: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">– Khung che màn chắn: 01 cái</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">– Khay đựng dịch: 01 cái</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">– Dây nguồn: 01 cái</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">– Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</span></p> |  | <p>- Model:&nbsp;EL-OT 200S</p><p>- Hãng sản xuất: Elpis Medical Co., Ltd.</p><p>- Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>-&nbsp;Hàng mới 100%</p><p>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | 2021-06-17
1320 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Bộ khám ngũ quan | Econom | Rudolf Riester GmbH | Đức | Rudolf Riester GmbH | Đức | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân |  | Nhóm 3 |  |  | 6600000 | t | Bộ | true | 2021-04-12 | 2021-12-31 | <p>Bộ khám ngũ quan ánh sáng chân không Vac. 2.7V - đèn khám mắt ánh sáng xenon XL 2.5V, cán pin trung (type C)</p> | <p class="ql-align-justify"><strong><u>Cấu hình bao gồm (code 2050):</u></strong></p><p class="ql-align-justify"><em>1. Đầu đèn khám tai&nbsp;</em></p><p class="ql-align-justify"><em>2. Đầu đèn khám mắt</em></p><p><em>3. Đầu khám mũi </em></p><p><em>4. Gọng dẫn quang cong khám thanh quản</em></p><p><em>5. Gương soi thanh quản số 3 và số 4</em></p><p><em>6. Bộ phận kẹp giữ đè lưỡi</em></p><p><em>7. Bóng đèn thay thế trên đèn soi tai&nbsp;</em></p><p><em>8. Cán pin trung&nbsp;</em></p><p><em>9. Loa soi tai các cỡ</em></p><p><em>10. Hộp đựng</em></p> |  | <p>Sử dụng ánh sáng chân không 2.7V, ánh sáng Xenon 2.5V</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2021-04-12 | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2021-04-12
1321 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | THIẾT BỊ ĐIỆN TRỊ LIỆU 4 KÊNH | MODULO PLUS | Fisioline S.R.L | Italy | Fisioline S.R.L | Italy | ["2020","2021"] | Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Thái Việt | Italy | Nhóm 3 |  |  | 293000000 | t | Cái | true | 2021-05-18 | 2022-05-18 | <p>được trang bị màn hình cảm ứng màu 7’’ TFT,</p><p>cơ sở dữ liệu lớn về các giao thức trị liệu được</p><p>cài đặt sẵn, có thể nâng cấp qua cổng USB,</p><p>hoàn chỉnh với các phụ kiện / cáp tiêu chuẩn.</p> | <p>được trang bị màn hình cảm ứng màu 7’’ TFT,</p><p>cơ sở dữ liệu lớn về các giao thức trị liệu được</p><p>cài đặt sẵn, có thể nâng cấp qua cổng USB,</p><p>hoàn chỉnh với các phụ kiện / cáp tiêu chuẩn.</p> | <p>được trang bị màn hình cảm ứng màu 7’’ TFT,</p><p>cơ sở dữ liệu lớn về các giao thức trị liệu được</p><p>cài đặt sẵn, có thể nâng cấp qua cổng USB,</p><p>hoàn chỉnh với các phụ kiện / cáp tiêu chuẩn.</p> | <p>được trang bị màn hình cảm ứng màu 7’’ TFT,</p><p>cơ sở dữ liệu lớn về các giao thức trị liệu được</p><p>cài đặt sẵn, có thể nâng cấp qua cổng USB,</p><p>hoàn chỉnh với các phụ kiện / cáp tiêu chuẩn.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Thái Việt | 2021-05-18 | Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Thái Việt | 2021-05-18
1322 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH104R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1465987 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp phẫu tích Baby-Mosquito, mảnh, thẳng, dài 100mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu Micro-Halsted, cong</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1323 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng thủy lực | SSI-600H | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 88000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-07 | 2022-05-07 | <p><strong>BÀN MỔ ĐA NĂNG THỦY LỰC</strong></p><p><strong>Model: SSI-600H</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: SUMIT</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Ấn Độ</strong></p> | <p>- Thân bàn chính: 01 cái</p><p>- Đỡ tay: 01 bộ</p><p>- Đệm: 01 bộ</p><p>-&nbsp;Đỡ đầu gối: 01 bộ</p><p>- Khung che: 01 cái</p> |  | <p><span style="color: black;">- Kiểu: Bàn mổ&nbsp;đa năng thủy lực, thiết kế đẹp, gọn</span></p><p><span style="color: black;">- Vật liệu: được làm bằng thép không gỉ 304</span></p><p><span style="color: black;">- Phần đầu và lưng bàn: Điều khiển bằng động cơ thủy lực</span></p><p><span style="color: black;">- Điều khiển vị trí: Bàn có thể điều chỉnh được nhiều vị trí khác nhau theo nhu cầu phẫu thuật</span></p><p><span style="color: black;">- Tấm đỡ chân: Tấm đỡ chân liền</span></p><p><span style="color: black;">- Có hệ thông khóa trung tâm.</span></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-07 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-07
1324 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn khám, tiểu phẫu | MS LED PLUS | Mimsal Trade, S.L | Tây Ban Nha | Mimsal Trade, S.L | Tây Ban Nha | ["2021"] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An |  | Nhóm 3 |  |  | 38000000 | t | Cái | true | 2021-05-26 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">- Model: <strong>MS LED PLUS</strong></p><p class="ql-align-justify">- Hãng sản xuất: <strong>Mimsal Trade, S.L</strong></p><p class="ql-align-justify">- Xuất xứ: Tây Ban Nha</p><p class="ql-align-justify">- Hàng mới 100%</p><p class="ql-align-justify">- Sản xuất năm 2021 trở về sau</p><p class="ql-align-justify">- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, ISO 9001</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(29, 29, 27);">MS LED Plus là đèn chiếu sáng tiểu phẫu và khám bệnh tiên tiến với nguồn sáng LED và cánh tay có độ chính xác cao cho phép điều chỉnh đèn ở mọi vị trí.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Chất lượng của các vật liệu sử dụng trong sản xuất làm cho sản phẩm đặc biệt thích hợp trong phẫu thuật và điều trị chuyên sâu</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(29, 29, 27);">Chất lượng ánh sáng LED vượt trội</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Nguồn sáng LED mạnh mẽ cung cấp chất lượng ánh sáng vượt trội và tuổi thọ hơn 50.000 giờ.</span></p><p class="ql-align-justify">Chỉ số hoàn màu cao Ra 97% đem lại chất lượng tuyệt vời của ánh sáng trắng để có sự phân biệt giữa các loại mô và tái tạo màu một cách tự nhiên và chính xác nhất.</p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(29, 29, 27);">Thiết kế gọn nhẹ</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Hình dạng tròn của đầu và tay cầm của nó ở phần dưới tạo điều kiện định vị chính xác, đáp ứng các yêu cầu công thái học cho mọi mục đích sử dụng.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Được thiết kế với vẻ ngoài đem lại sự sạch sẽ và mềm mại trong môi trường bênh viện.&nbsp;&nbsp;</span></p> | <p class="ql-align-justify">- Đèn chính : 01 bộ ( lựa chọn option: xe đẩy, gắn tường, gắn bàn)</p><p class="ql-align-justify">- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p>·&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng tối đa: 45.000 lux ở khoảng cách 50cm</p><p>·&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ bóng LED: 50.000 giờ</p><p>·&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: <span style="color: rgb(29, 29, 27);">4.500 ºK</span></p><p>·&nbsp;&nbsp;Chiều dài cánh tay đèn: 24 cm</p><p>·&nbsp;&nbsp;Chỉ số hoàn màu: &gt; 97%</p><p>·&nbsp;&nbsp;Có thể điều chỉnh cường độ sáng</p><p>·&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng: LED 12W</p><p>·&nbsp;&nbsp;Màu sắc: Trắng</p> | [5 empty] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2021-05-26 | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2021-05-27
1325 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Máy truyền dịch | TOP-2300 | Meditop Corp Sdn. Bhd | Malaysia | Top Corporation | Nhật Bản | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | Malaysia | Nhóm 4 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-15 | 2021-09-30 | <p><strong style="color: rgb(0, 0, 0);">MÁY TRUYỀN DỊCH</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> * Model : Top 2300</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> * Hiệu: Top - Nhật Bản</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> * Nhà máy sản xuất: Meditop - Malaysia</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> * Nước sản xuất: Malaysia</span></p><p>&nbsp;</p> | <p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="color:#000000;"><strong><u>Cung cấp bao gồm:</u></strong><br /> - Máy chính<br /> - Dây nguồn<br /> - Cảm biến nhỏ giọt<br /> - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh-Việt)</span></span></span></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-04 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2021-03-15
1326 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy gây mê | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê có 5 chế độ thở, sử dụng cho trẻ sơ sinh đến người lớn | 9100c NXT | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. | Trung Quốc | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. | Trung Quốc |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 900000000 | t | Cái | true | 2020-12-20 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-18 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-05-18
1327 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH105R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1530785 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp phẫu tích Baby-Mosquito, mảnh, cong, dài 100mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu Micro-Halsted, cong</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1328 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Lồng ấp | Lồng ấp | Lồng ấp trẻ sơ sinh | KI-900 | Novos Tibbi Cihazlar Sanayi Ve Ticaret Ithalat Ve Ihracat Limited Sirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | Novos Tibbi Cihazlar Sanayi Ve Ticaret Ithalat Ve Ihracat Limited Sirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2021"] | Công ty cổ phần hợp tác đầu tư phát triển Việt Pháp |  | Nhóm 6 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-12 | 2021-10-12 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>Lồng ấp </em></strong><strong style="color: black;"><em>KI-900 </em></strong><span style="color: black;"> </span>là một hệ thống lồng ấp trẻ sơ sinh dành cho trẻ sinh non và trẻ sơ sinh bị bệnh nặng tới 5 kg (11 lbs.) Hoặc chiều dài cơ thể 55 cm (22 inch), cung cấp một môi trường có kiểm soát về độ ấm, độ ẩm và nồng độ O2 cao trong lồng ấp. Được thiết kế để sử dụng trong môi trường lâm sàng nơi trẻ sinh non hoặc trẻ sơ sinh bị bệnh được điều trị đòi hỏi phải có môi trường điều chỉnh được nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ Oxy.</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bệ để lồng chính hãng kèm xe đẩy 4 bạnh có phanh hãm: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ đựng đồ kèm 2 ngăn kéo: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đo nhiệt độ da dùng nhiều lần: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đo nhiệt độ da dùng 1 lần: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đệm: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ servo độ ẩm: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>Kích thước lồng ấp</em></strong><em>: </em>Kích thước nệm: 40 x 64cm; chiều rộng lồng 105cm; chiều sâu 64cm; chiều cao 135cm; chiều cao đến đệm là 971cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>Đặc tính:</em></strong><em> </em>Điện áp cung cấp 220 VAC (±% 10); Tần số cung cấp 50, 60Hz; Góc nghiêng đệm tối đa: ± 12°; Số cửa thao tác bao gồm 4 cửa trước/sau và 2 cửa ở hai bên; Theo dõi nhiệt độ da đôi cho trẻ sơ sinh.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>Kiểm soát nhiệt độ:</em></strong><em> </em>Phạm vi điều khiển nhiệt độ không khí từ 20-39°C; Phạm vi điều khiển nhiệt độ da từ 34°C - 38°C; Độ phân giải theo dõi nhiệt độ da là 0.1°C; Độ chính xác đo nhiệt độ da và không khí là ± 0.2°C; Thời gian nhiệt độ tăng nhỏ hơn 35 phút.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần hợp tác đầu tư phát triển Việt Pháp | 2021-04-12 | Công ty cổ phần hợp tác đầu tư phát triển Việt Pháp | 2021-04-12
1329 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng thủy lực | SSI-500H | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 86500000 | t | Chiếc | true | 2021-05-07 | 2022-05-07 | <p><strong>BÀN MỔ ĐA NĂNG THỦY LỰC</strong></p><p><strong>Model: SSI-500H</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: SUMIT</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Ấn Độ</strong></p> | <p>- Thân bàn chính: 01 cái</p><p>- Đỡ chân sản: 02 cái</p><p>-&nbsp;Đỡ tay: 02 cái</p><p>-&nbsp;Đỡ vai: 02 cái</p><p>-&nbsp;Đỡ hông: 02 cái</p><p>-&nbsp;Đệm: 01 cái</p><p>-&nbsp;Đỡ chân: 01 bộ</p><p>- Đỡ đầu: 01 cái</p> |  | <p>- Vận hành bằng thủy lực và cơ khí.</p><p>-&nbsp;Đế định tâm làm từ thép không gỉ cao cấp.</p><p>-&nbsp;Trụ giữa, khớp nối không gỉ.</p><p>-&nbsp;Phần đầu, chân và khung chậu có thể tháo rời.</p><p>-&nbsp;Có vị trí cầu thận.</p><p>- Đế và nắp làm bằng thép không gỉ, dễ lau chùi.</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-07 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-07
1330 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở chức năng cao | AVEA | CareFusion/Vyaire | Mỹ | CareFusion/Vyaire | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | Mỹ | Nhóm null |  |  | 920000000 | t | Cái | true | 2021-05-18 | 2021-12-31 | <p>Máy thở chức năng cao</p><p>Model: AVEA</p><p>Hãng sản xuất: CareFusion/Vyaire</p><p>Xuất xứ: Mỹ</p><p>Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485; FDA</p> | <ul><li>01 máy chính</li><li>01 bộ lọc thở ra dùng nhiều lần</li><li>01 bộ làm ấm/ẩm khí thở</li><li>01 bộ dây thở người lớn dùng nhiều lần</li><li>01 bộ dây thở trẻ em dùng nhiều lần</li><li>01 bộ mặt nạ thở người lớn dùng nhiều lần</li><li>01 bộ mặt nạ thở trẻ em dùng nhiều lần</li><li>01 phổi giả</li><li>01 xe đẩy máy</li><li>01 tay treo dây thở</li></ul> |  | <p>- Là máy thở xâm nhập và không xâm nhập hoạt động bằng nguồn khí nén trung tâm, sử dụng cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn.</p><p>- Phương thức thông khí: Hỗ trợ/Kiểm soát, Bắt buộc ngắt quãng đồng bộ, Áp lực dương liên tục, Áp lực dương liên tục qua mũi.</p><p>- Kiểu thở: Áp lực, Thể tích, Hai mức áp lực dương, Kiểm soát thể tích điều hòa áp lực, Đảm bảo thể tích.</p><p>- Có các tính năng:</p><ul><li>Bù sức cản ống nội khí quản</li><li>Tìm AutoPEEP, MIP/NIF</li><li>Tìm PEEP tối ưu bằng vòng lặp áp lực/thể tích: tính toán điểm uốn trên và điểm uốn dưới</li><li>Theo dõi áp lực thực quản, áp lực khí quản và áp lực xuyên phổi</li><li>Theo dõi capnography: xác định các thể tích khoảng chết phế nang/giải phẫu/sinh lý, tỉ số Vd/Vt và thông khí phút phế nang</li></ul><p>- Cho phép theo dõi các thông số: độ giãn nở phổi tĩnh, độ giãn nở phổi động, độ giãn nở thành ngực, tỉ số C20/C, sức cản hệ hô hấp, công thở.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-05-18 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-05-18
1331 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Lồng ấp | Lồng ấp | Lồng ấp trẻ sơ sinh | KI-1000 | Novos Tibbi Cihazlar Sanayi Ve Ticaret Ithalat Ve Ihracat Limited Sirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | Novos Tibbi Cihazlar Sanayi Ve Ticaret Ithalat Ve Ihracat Limited Sirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2021"] | Công ty cổ phần hợp tác đầu tư phát triển Việt Pháp | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-12 | 2021-10-12 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>Lồng ấp </em></strong><strong style="color: black;"><em>KI-1000 (KI 1000</em></strong><span style="color: black;">) </span>là một hệ thống lồng ấp trẻ sơ sinh dành cho trẻ sinh non và trẻ sơ sinh bị bệnh nặng tới 5 kg (11 lbs.) Hoặc chiều dài cơ thể 55 cm (22 inch), cung cấp một môi trường có kiểm soát về độ ấm, độ ẩm và nồng độ O2 cao trong lồng ấp. Được thiết kế để sử dụng trong môi trường lâm sàng nơi trẻ sinh non hoặc trẻ sơ sinh bị bệnh được điều trị đòi hỏi phải có môi trường điều chỉnh được nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ Oxy.</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bệ để lồng chính hãng kèm xe đẩy 4 bạnh có phanh hãm: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ đựng đồ kèm 2 ngăn kéo: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đo nhiệt độ da dùng nhiều lần: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đo nhiệt độ da dùng 1 lần: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đệm: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ servo độ ẩm: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt : 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>Kích thước lồng ấp</em></strong><em>: </em>Kích thước nệm: 40 x 64cm; chiều rộng lồng 105cm; chiều sâu 64cm; chiều cao 135cm; chiều cao đến đệm là 971cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>Đặc tính:</em></strong><em> </em>Điện áp cung cấp 220 VAC (±% 10); Tần số cung cấp 50, 60Hz; Góc nghiêng đệm tối đa: ± 12°; Số cửa thao tác bao gồm 4 cửa trước/sau và 2 cửa ở hai bên; Theo dõi nhiệt độ da đôi cho trẻ sơ sinh.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>Kiểm soát nhiệt độ:</em></strong><em> </em>Phạm vi điều khiển nhiệt độ không khí từ 20-39°C; Phạm vi điều khiển nhiệt độ da từ 34°C - 38°C; Độ phân giải theo dõi nhiệt độ da là 0.1°C; Độ chính xác đo nhiệt độ da và không khí là ± 0.2°C; Thời gian nhiệt độ tăng nhỏ hơn 35 phút.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần hợp tác đầu tư phát triển Việt Pháp | 2021-04-12 | Công ty cổ phần hợp tác đầu tư phát triển Việt Pháp | 2021-04-12
1332 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | Medel Icare | Hans Dinslage GmbH | Trung Quốc | Hans Dinslage GmbH | Italy | ["2018","2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh |  | Nhóm 6 |  |  | 1340000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><strong>Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Medel iCARE</strong></p> <p>Medel (Ý) là thương hiệu top 3 thế giới về máy đo huyết áp. Medel iCARE là máy đo huyết áp bắp tay sử dụng để đo và theo dõi các giá trị huyết áp, nhịp tim. Máy cho phép đo dễ dàng và nhanh chóng. Dữ liệu sau khi đo có thể truyền qua smartphone thông qua bluetooth và sử dụng ứng dụng 'Medel Health Check', hiện có sẵn trên Appstore và Google Play.</p> | <p>1. Thân máy chính</p> <p>2. Bao quấn huyết áp</p> <p>3. Túi đựng</p> <p>4. Hướng dẫn sử dụng</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12 | Phạm văn minh | 2020-12-31
1333 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn sản phụ khoa | SSI-700GH | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 90000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-07 | 2022-05-07 | <p><strong>BÀN SẢN PHỤ KHOA</strong></p><p><strong>Model: SSI-700GH</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: SUMIT</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Ấn Độ</strong></p><p><br></p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;Thân bàn chính: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Đỡ chân sản: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Khay đựng nước thải: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Tay nắm: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Đỡ tay: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Đỡ vai: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Khung gây mê: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Đệm: 01 cái</span></p> |  | <p><span style="color: black;">- Chiều dài bàn: 1900mm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Chiều rộng bàn: 522mm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Chiều cao bàn tối đa: 1020mm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Chiều cao tối thiểu: 770mm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Vị trí Trendeleburg: 18°/18°</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Nâng hạ mông: 8°/15°</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Nâng hạ lưng: 78°/4°</span></p><p><span style="color: black;">- Tải trọng: 200kg</span></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-07 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-07
1334 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn phẫu thuật | MIMLED 1000 | Mimsal Trade, S.L | Tây Ban Nha | Mimsal Trade, S.L | Tây Ban Nha | ["2021"] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An |  | Nhóm 3 |  |  | 175000000 | t | Cái | true | 2021-05-27 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">- Model: <strong>MS LED PLUS</strong></p><p class="ql-align-justify">- Hãng sản xuất: <strong>Mimsal Trade, S.L</strong></p><p class="ql-align-justify">- Xuất xứ: Tây Ban Nha</p><p class="ql-align-justify">- Hàng mới 100%</p><p class="ql-align-justify">- Sản xuất năm 2021 trở về sau</p><p class="ql-align-justify">- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, ISO 9001</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">- Đèn chính : 01 bộ ( lựa chọn option: xe đẩy, gắn tường, gắn trần)</p><p class="ql-align-justify">- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p>·&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng tối đa: 100.000 lux ở khoảng cách 100cm</p><p>·&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ bóng LED: 50.000 giờ</p><p>·&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: <span style="color: rgb(29, 29, 27);">4.500 ºK</span></p><p>·&nbsp;&nbsp;Đường kính trường chiếu sáng: 195 mm</p><p>·&nbsp;&nbsp;Chỉ số hoàn màu: &gt; 94%</p><p>·&nbsp;&nbsp;Có thể điều chỉnh cường độ sáng</p><p>·&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 100/230V - 50/60Hz</p><p>·&nbsp;&nbsp;Điện năng tiêu thụ: 33W</p> | [5 empty] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2021-05-27 | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2021-05-27
1335 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ ấm | Tủ ấm NIHOPHAWA-I260 | NIHOPHAWA-I260 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 165000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <ul> <li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p> <ul> <li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; màn hình hiển thị đèn LED số</p> <ul> <li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li> <li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li> <li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li> <li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li> <li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 1 máy</li> <li>Phụ kiện tiêu chuẩn:</li> </ul> <ul> <li>Khay đựng vật sấy, bằng Inox SUS304: 01 cái</li> <li>Dây cáp nguồn: 01 cái</li> <li>Dây nối đất: 02 m</li> <li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 1 quyển</li> <li>Quy trình vận hành: 01 tờ (dán trên máy)</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-05 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
1336 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | BSM-3763 | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT |  | Nhóm 3 |  |  | 230000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-12-31 | <ul><li>Màn hình màu TFT kích thước 15 inch, có độ phân giải cao , góc nhìn rộng .&nbsp;&nbsp;</li><li>Màn hình cảm ứng, người sử dụng có thể thao tác vận hành máy rất dễ dàng và nhanh chóng. Có thể viết tên bệnh nhân bằng tiếng Việt trực tiếp lên màn hình bằng bút (touch pen) hoặc bằng ngón tay.</li><li>Tính năng phóng lớn các tham số theo dõi trên màn hình giúp quan sát từ xa dễ dàng</li><li>Có chỉ thị báo động được thiết kế đặt ở trên đầu máy giúp quan sát tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân.</li><li>Phát hiện rối loạn nhịp bằng phương pháp so sánh phù hợp với đa phức hợp mẫu ( Multi-Template).</li><li>Ghi nhớ các báo động (Alarm history) máy xem lại các báo động mà máy ghi lại dưới dạng bảng. Và cũng có thể xem lại dạng sóng báo động từ bảng ghi lại các báo động này.</li><li>Đồ thị diễn biến Trendgraph / danh sách Trend : Có thể xem lại đồ thị diễn biến Trengraph máy lưu lại lên trong 24 giờ. Và máy có khả năng lưu 120 kết qủa các tham số theo dõi và 512 kết qủa huyết áp NIBP dưới dạng danh sách.</li><li>Đo huyết áp NIBP bằng kỹ thuật PWTT: máy theo dõi&nbsp;liên tục ECG và sóng SpO2, nếu có một sự thay đổi bất thường trong mạch máu xảy ra giữa chu kỳ đo huyết áp bình thường. PWTT có thể được phát hiện va kích hoạt máy đo huyết áp tại thời điểm này.</li><li>Có thể kết máy Monitor trung tâm với các máy Life Scople bằng mạng LS-NET ( Ethenet LAN) hay bằng mạng vô tuyến.</li><li>Có thể nối mạng wireless</li><li>Chức năng Interbed cho phép kết nối và chia sẽ dữ liệu giữa các monitor với nhau thông qua mạng LS-NET.</li></ul><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-06-17
1337 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ đựng bệnh phẩm | JG523R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 689000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>Chén chum</p> | <p>Chen Chum</p> |  | <p>Chen chum</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-04-14 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-04-23
1338 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy đốt khối u | Máy đốt khối u bằng sóng cao tần | Máy cắt đốt cổ tử cung | Alsatom SU 140 -MPC | Alsa Apparecchi Medical SRL | Italy | Alsa Apparecchi Medical SRL | Italy | ["2021"] | Công ty TNHH Việt Quang | Italy | Nhóm 3 |  |  | 290000000 | t | Cái | true | 2021-07-09 | 2021-09-30 | <p> 1. Tên hàng hóa: Máy cắt đốt cổ tử cung</p><p> 2. Ký hiệu (model): Alsatom SU 140-MPC</p><p> 3. Tên hãng sản xuất: Alsa Apparecchi Medicali Srl</p><p> 4. Xuất xứ: Ý</p><p> </p> | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn đạp dạng hơi, chống thấm nước, chống nổ: 01 cái</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bút dao điện tiệt trùng với dây cáp 2.5m: 01 cái</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực dao thẳng (lưỡi): 02 cái</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực kim dày: 01 cái</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực kim mỏng: 01 cái</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực tròn Ø 2.5mm: 01 cái</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực bóng Ø 4mm: 01 cái</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng Điện cực trung tính bằng thép không gỉ với dây cáp 2.5m: 01 cái</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây cố định bảng điện cực trung tính: 01 cái</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp lưỡng cực dài 3 m CPB/E</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kẹp cách điện thẳng dài&nbsp;12 cm PMC/JR</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh </p><p> </p> |  | <p> Dòng máy ALSATOM SU-MPC là thiết bị phẫu thuật điện trực quan, với hiệu suất rất cao với tính năng dòng tiêu chuẩn và xung giúp giảm thiểu nhiệt tác động vào các mô và làm giảm khói độc hại. Bằng cách thiết lập các dòng điện này, các bác sĩ có thể thực hiện các vết cắt rất mịn, nhỏ, rất giống với các vết cắt đạt được với các thiết bị điện tần số radio, cũng như đốt rất tuyệt vời, không thể đạt được theo bất kỳ cách nào khác. Thêm vào đó, dòng máy phẫu thuật điện mới này được cung cấp dòng đốt nhỏ cho phép cung cấp các xung đơn từ 0.1 giây đến 1 giây.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cắt đơn thuần: 140 W; 500 Ω; Vpp: 1000; CF: 1,5; M: 0%; DT: 100%</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cắt xung đơn thuần: 70 W; 500 Ω; Vpp: 1380; CF: 3; M: 50%; DT: 100%</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cắt đốt hỗn hợp: 120 W; 500 Ω; Vpp: 1400; CF: 2,3; M: 0%; DT: 80%</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cắt đốt xung hỗn hợp 1: 60 W; 500 Ω; Vpp: 1550; CF: 3,5; M: 50%; DT: 80%</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cắt đốt xung hỗn hợp 2: 38 W; 500 Ω; Vpp: 1580; CF: 3,6; M: 50%; DT: 80%</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đốt micro: 80 W; 500 Ω; Vpp: 1530; CF: 3,4; M: 0%; DT: 50%</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đốt xung micro: 80 W; 500 Ω; Vpp: 1530; CF: 3,4; M: 0%; DT: 50%</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đốt chớp lóe: 120 W; 750 Ω; Vpp: 2300; CF: 3,5; M: 0%; DT: 50%</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đốt chớp lóe xung: 60 W; 750 Ω; Vpp: 2300; CF: 5; M: 50%; DT: 50%</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đốt lưỡng cực: 100 W; 100 Ω; Vpp: 500; CF: 2,8; M: 0%; DT: 100%</p><p> </p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Việt Quang | 2021-07-09 | Công ty TNHH Việt Quang | 2021-07-09
1339 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút liên tục áp lực thấp chạy điện | MÁY HÚT DỊCH | V7g | Hersill, S.L. | Tây Ban Nha | Hersill, S.L. | Tây Ban Nha | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 72000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p><strong>Model: V7g</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Hersill, SL.</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Tây Ban Nha</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Máy chính</p><p>- 01 Bình đựng 1L bằng polycarbonate.</p><p>- 01 Ống hút PVC 8 x 13 mm.</p><p>- Bộ lọc</p><p>- 01 Xe đẩy</p><p>- 01 Dây nguồn</p><p>- Hướng dẫn sử dụng</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-23
1340 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Thước đo tầm vận động ( đầu tròn lớn, nhựa) | MN-ROMN1 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 220000 | t | Cây | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>Thước đo tầm vận động ( đầu tròn lớn, nhựa)</p> | <p>- Kích thước : Loại thước này đầu tròn có 2 nhánh : dài 31cm, đường kính vòng tròn 12,5 cm</p><p>- Chất liệu : nhựa, nhẹ dễ sử dụng</p><p><br></p> |  | <p>Thước đo tầm vận động ( đầu tròn lớn, nhựa)</p><p>- Kích thước : Loại thước này đầu tròn có 2 nhánh : dài 31cm, đường kính vòng tròn 12,5 cm</p><p>- Chất liệu : nhựa, nhẹ dễ sử dụng</p><p>* Dùng đo tầm vận động các khợp lớn như:&nbsp;khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối...</p><p>&nbsp;&nbsp;Các phòng VLTL cần trang bị để theo dõi sự tiến triễn các khớp bị giới hạn trước và sau khi tập.</p><p>Hãng: PhaNa - Xuất xứ: Việt Nam</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
1341 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống Elisa | Hệ thống Elisa tự động | hệ thống elisa tự động Thunderbolt | Thunderbolt | Gold Standard Diagnostics Corp. | Mỹ | Gold Standard Diagnostics Corp. | Mỹ | ["2020"] | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Hoàng Minh Nhất | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2022-11-30 | <p>hệ thống xét nghiệm elisa 2 khay hoàn toàn tự động</p> |  |  | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM ELISA TỰ ĐỘNG</strong></p> <p>Model: 00300-ThunderBolt EIA</p> <p>Hãng sản xuất: Gold Standard Diagnostics</p> <p>Xuất xứ: Mỹ</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA</p> <p><strong><em>Cấu hình bao gồm:</em></strong></p> <ul> <li><em>Công suất mẫu :192 vị trí mẫu bệnh nhân</em></li> <li><em>Vị trí thuốc thử: 16 vị trí thuốc thử tùy chỉnh</em></li> <li><em>Kích thước ống nghiệm (s):Ống tiêu chuẩn 12, 13 hoặc 16 x 75 mm (cũng có sẵn giá tùy chỉnh)</em></li> <li><em>Vị trí MTP: 2 vị trí</em></li> <li><em>Vị trí MTP pha loãng trước: 1 vị trí</em></li> <li><em>Theo dõi tốt: Theo dõi và định thời gian độc lập</em></li> <li><em>Hệ thống rửa: 2 chai rửa</em></li> <li><em>Đầu dò / kim: Đầu dò đơn, kim kép</em></li> <li><em>Khối lượng phân phối: Lên tới 300 µl</em></li> <li><em>Nhiệt độ ủ bệnh: Lên đến 40 ºC</em></li> <li><em>Bước sóng quang kế: 405, 450, 490, 550 và 630 nm bước sóng tiêu chuẩn (tùy chỉnh bước sóng có sẵn)</em></li> <li><em>Chemomuminescence Photomultiplier Tube (PMT)</em></li> <li><em>Loại phát hiện: ánh sáng, Dải phổ: 300-500 nm, Số lượng tối: 50 lần / giây (tiêu chuẩn), Thời gian đo: 200 ms (có thể điều chỉnh từ 1 đến 1000 ms), Dải động: 6&nbsp; (tùy chọn bổ sung).</em></li> <li><em>Orbital MTP Shaker; Biên độ: 1mm, Tốc độ: Tối đa 900 RPM, Dung lượng: 3 MTP (2 phản ứng, 1 pha loãng trước).</em></li> <li><em>Cung cấp năng lượng:120-265V, 50-60Hz</em></li> <li><em>Kích thước máy: Rộng: 64 cm, D: 57 cm, H: 45 cm (W: 25,2 in, D: 22,5 in, H: 17,7 in)</em></li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Hoàng Minh Nhất | 2020-11-17 | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Hoàng Minh Nhất | 2020-11-17
1342 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn phẫu thuật | MIMLED 600 | Mimsal Trade, S.L | Tây Ban Nha | Mimsal Trade, S.L | Tây Ban Nha | ["2021"] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 145000000 | t | Cái | true | 2021-05-27 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">- Model: <strong>MS LED PLUS</strong></p><p class="ql-align-justify">- Hãng sản xuất: <strong>Mimsal Trade, S.L</strong></p><p class="ql-align-justify">- Xuất xứ: Tây Ban Nha</p><p class="ql-align-justify">- Hàng mới 100%</p><p class="ql-align-justify">- Sản xuất năm 2021 trở về sau</p><p class="ql-align-justify">- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, ISO 9001</p> | <p class="ql-align-justify">- Đèn chính : 01 bộ ( lựa chọn option: xe đẩy, gắn tường, gắn trần)</p><p class="ql-align-justify">- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p>·&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng tối đa: 60.000 lux ở khoảng cách 100cm</p><p>·&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ bóng LED: 50.000 giờ</p><p>·&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: <span style="color: rgb(29, 29, 27);">4.500 ºK</span></p><p>·&nbsp;&nbsp;Đường kính trường chiếu sáng: 195 mm</p><p>·&nbsp;&nbsp;Chỉ số hoàn màu: &gt; 94%</p><p>·&nbsp;&nbsp;Có thể điều chỉnh cường độ sáng</p><p>·&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 100/230V - 50/60Hz</p><p>·&nbsp;&nbsp;Điện năng tiêu thụ: 25W</p> | [5 empty] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2021-05-27 | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2021-05-27
1343 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo thị trường tự động | Máy đo thị trường | CENTERFIELD 2 | Oculus Optikgerate GmbH | Đức | Oculus Optikgerate GmbH | Đức | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 650000 | t | Cái | true | 2021-06-17 | 2021-11-17 | <p><strong><u>MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG</u></strong></p><p>Model: Centerfield II</p><p>Hãng sản xuất: Oculus</p><p>Nước sản xuất: Đức</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: Máy đo thị trường với các phụ kiện kèm theo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn kê máy nâng hạ bằng motor điện : 01 bàn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tính xách tay &nbsp;: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm: dùng cho máy tính và phần mềm điều khiển, chẩn đoán, lưu trữ : 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in màu : 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp kết nối máy tính với thiết bị đo thị trường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao che bụi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng đèn thay thế Halogen (12 V/ ≥20W): 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đĩa cài phần mềm : 01 bộ </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cầu chì dự phòng : 02 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng tiếng anh và tiếng Việt : 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu sửa chữa bảo dưỡng : 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify">Bán kính vòm: r = 30cm</p><p class="ql-align-justify">Kích cỡ điểm kích thích: Size III (Theo tiêu chuẩn Goldmann)</p><p class="ql-align-justify">Dải chiếu sáng / mức tăn&nbsp;: 0 – 318 cd / m<sup>2</sup> (1000 asb) / 0.1 log</p><p class="ql-align-justify">Độ&nbsp;sáng nền&nbsp;: 10 cd/m<sup>2</sup></p><p class="ql-align-justify">Tốc độ: Chậm / bình thường / nhanh / có khả năng thích nghi / người sử dụng xác định</p><p class="ql-align-justify">Màu sắc của điểm kích thích&nbsp;: Trắng / xanh</p><p class="ql-align-justify">Độ lệch tâm tối đa: 36<sup>0</sup> / 70<sup>0</sup> (thay đổi cố định)</p><p class="ql-align-justify">Điều khiển cố định: CCD camera, ngưỡng trung tâm, Heijl-Krakau</p><p class="ql-align-justify">Vị trí bệnh nhân: Tỳ cằm được điều chỉnh bằng motor điện, có thể điều chỉnh độ cao, Tỳ trán có thể điều chỉnh&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Đo thị trường tĩnh</p><p class="ql-align-justify">Các chương trình: Glaucoma (Screening, ngưỡng, xác định vị trí)&nbsp;Macula (Screening, ngưỡng, xác định vị trí)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Các chương trình do người sử dụng xác định</p><p class="ql-align-justify">Các chiến lược: Chiến lược ngưỡng: Chiến lược cổ điển 4/2, ngưỡng nhanh</p><p class="ql-align-justify">Các chiến lược ngưỡng trên: 2 vùng, 3 vùng, xác định số lượng hụt, chiến lược định hướng ngưỡng</p><p class="ql-align-justify">Các mẫu điểm test: Các mẫu thuộc về sinh lý học (Vùng 1-8), các mẫu hình chữ nhật (30-2, 24-2, 10-20), Estermann, chụp mặt nghiêng. Các mẫu thêm không cần xác định rõ</p><p class="ql-align-justify">Đo thị trường động</p><p class="ql-align-justify">Chiến lượng: Tự động, nhiều đường isopter, không cần lựa chọn các đường kinh tuyến (tối thiểu 2<sup>0</sup>) và các khu vực lên đến 36<sup>0</sup></p><p class="ql-align-justify">Tốc độ: 2<sup>0</sup> / giây (Tiêu chuẩn Goldmann) hoặc do người sử dụng xác định</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-06-17 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-06-17
1344 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy đốt khối u | Máy đốt khối u bằng sóng RF | HỆ THỐNG ĐIỀU TRỊ TRÀO NGƯỢC (REFLUX TREATMENT) | Stretta | Restech | Mỹ | Restech | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED |  | Nhóm null |  |  | 2540000000 | f | Hệ thống | true | 2021-01-05 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>HỆ THỐNG ĐIỀU TRỊ TRÀO NGƯỢC (REFLUX TREATMENT)</strong></p><p><strong>Ký mã hiệu: Stretta</strong></p><p><br></p><p><br></p><p>Hã</p><p>n<strong>g sản xuất: RESTECH/MỸ</strong></p><p><br></p><p><br></p><p>X<strong>uất xứ: MỸ</strong></p> | <p class="ql-align-justify">Máy chính: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm máy: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">+ Cáp kết nối: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+ Bàn đạp điều khiển: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+ Cáp nguồn: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+ Guidewire: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+ Bộ ống nối: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">+ Van giảm áp: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+ Modul kiểm tra: 01 modul</p><p class="ql-align-justify">- &nbsp;Đầu dò và phụ kiện: 6 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ (Tiếng Việt + Tiếng Anh)</p><p><br></p> |  | <p><br></p><p><strong>Phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu (Stretta)</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống Stretta điều trị GERD dựa trên cơ chế hoạt động của sóng RF, đây là một phương pháp tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống cung cấp phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả, ổn định và linh hoạt giúp các bệnh nhân có nhiều sự lựa chọn khi gặp phải vấn đề về trào ngược.</p><p>-&nbsp;&nbsp;<strong><em>Stretta sẽ phù hợp với các bệnh nhân sau:</em></strong></p><p>+ Bệnh nhân không dung nạp được PPI</p><p>+ Bệnh nhân có bệnh GERD mãn tính không muốn phẫu thuật hoặc cấy ghép</p><p>+ Bệnh nhân sau phẫu thuật Nissen không hiệu quả</p><p>+ Bệnh nhân trào ngược thực quản – thanh quản</p><p>&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phần cơ LES yếu giữa dạ dày và thực quản sẽ được điều trị bởi Stretta.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phương pháp này giảm đáng kể các triệu chứng GERD và có thể giúp đa số bệnh nhân giảm hoặc dừng việc sử dụng thuốc PPI. </p><p>-&nbsp;&nbsp;Siêu âm nội soi đã chỉ ra rằng cơ thắt thực quản dưới đã dày lên một cách đáng kể sau khi điều trị bằng sóng RF.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hiệu ứng của Stretta kéo dài một thời gian, các bệnh nhân sẽ bắt đầu cảm nhận thấy sự cải thiện sau khoảng 2 tháng điều trị, một số bệnh nhân có thể cải thiện nhanh hơn</p><p>-&nbsp;&nbsp;Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các triệu chứng sẽ được cải thiện liên tục trong vòng 6 tháng hoặc lâu hơn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bệnh nhân sẽ trải qua cảm giác đau ngay sau khi thực hiện thủ thuật Stretta, trong hầu hết các trường hợp sự đau này có thể được khống chế bởi thuốc giảm đau (acetaminophen lỏng) hoặc thuốc giảm đau kê theo toa nếu cần.</p><p>-&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2021-01-05 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2021-07-09
1345 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu tích | BC056R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1274314 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích, mảnh, thẳng, mũi nhọn/nhọn, dài 95mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1346 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy thận nhân tạo | Máy thận nhân tạo | Máy chạy thận nhân tạo | SURDIAL 55Plus | Shibuya Corporation., Ltd | Nhật Bản | Nipro Corporation | Nhật Bản |  | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 655000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-28 | 2021-10-28 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">Máy chạy thận nhân tạo </span><strong style="color: blue;">Surdial 55Plus</strong><span style="color: blue;">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">·&nbsp;&nbsp;Chức năng&nbsp;: thẩm phân và siêu lọc. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Thâm phân theo biều đồ, siêu lọc theo biểu đồ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: blue;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Đánh giá hiệu quả điều trị Kt/V</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> |  |  | <ul> <li>Thông số kỹ thuật&nbsp;:</li> </ul> <p style="margin-left:12.6pt;">+ Kích thước: Rộng 280mm x Sâu 420mm x Cao 1365mm</p> <p style="margin-left:12.6pt;">+ Trọng lượng: 72kg</p> <p style="margin-left:12.6pt;">+ Nguồn điện cấp: AC 230/110V ±10%, 50/60Hz</p> <p style="margin-left:12.6pt;">&nbsp;&nbsp; Công suất tối đa: 2000 VA</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Nguồn nước cấp: Nhiệt độ: 17°¸ 30°C</p> <p style="margin-left:12.6pt;">&nbsp; &nbsp;Lưu lượng dòng chảy :&nbsp; Ít nhất 900ml/phút</p> <p style="margin-left:12.6pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Áp lực&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;: 0.51¸ 7.5 kgf/cm<sup>2 </sup>(0.05-0.74MPa)</p> <p>&nbsp; &nbsp;Chất lượng&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp; Tiêu chuẩn AAMI</p> | [5 empty] | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | 2020-10-28 | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | 2021-04-12
1347 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng | KTR-3065A | ALP Co., Ltd | Nhật Bản | ALP Co., Ltd | Nhật Bản | ["2021"] | Công Ty TNHH Nguyên Anh |  | Nhóm null |  |  | 143060000 | t | Cái | true | 2021-05-18 | 2022-05-18 | <h1>Nồi hấp tiệt trùng</h1><p>Model: KTR-3065A</p><p>Hãng sản xuất: ALP – Nhật</p><p>Xuất xứ: Nhật</p> | <h1> Nồi hấp tiệt trùng</h1><p>Model: KTR-3065A</p><p>Hãng sản xuất: ALP – Nhật</p><p>Xuất xứ: Nhật</p><p><strong><u>Thông số kỹ thuật</u>:</strong></p><p>– Thể tích: 45 lít</p><p>– Kích thước buồng (đường kính x chiều sâu): Ø 30 x 64 cm</p><p>– Khoảng nhiệt độ: 110 – 125<sup>0</sup>C</p><p>–&nbsp;Khoảng áp suất sử dụng: 0 – 0.16 Mpa</p><p>– Áp suất tối đa: 0.18 Mpa</p><p>– Hoạt động: nhấn nút khởi động →&nbsp;gia nhiệt&nbsp;→ xả khí&nbsp;→ tiệt trùng&nbsp;→ chạy theo thời gian&nbsp;→ làm nguội&nbsp;→ đèn tắt&nbsp;→ mở nắp</p><p>– Bộ điều khiển chính: bộ điều khiển nhiệt độ/thời gian kỹ thuật số</p><p>– Nút reset: để cài đặt lại bộ điều khiển hoặc để dừng hoạt động</p><p>– Thời gian cài đặt: 1 – 99 phút 59 giây (hoạt động sau khi nhiệt độ cài đặt đạt)</p><p>– Xả khí: cảm biến nhiệt và thời gian được kiểm soát thông qua solenoid</p><p>– Van xả: van vặn với tấm teflon</p><p>– Van xả nước: van bi có vòi</p><p>– Nắp và buồng bằng thép không gỉ SUS304</p><p>– Vật liệu bên ngoài bằng thép tráng men, bề mặt bên trên bằng thép không gỉ SUS304</p><p>– Chống thiếu nước: hệ thống tự động ngắt bởi cảm biến và rờ le (ngắt gia nhiệt, cảnh báo bằng âm thanh và đèn đỏ)</p><p>– Thiết bị an toàn áp suất: công tắc an toàn quá áp (0.17 Mpa) và van an toàn (0.18 Mpa)</p><p>– Kiểm tra áp suất nước: 0.36 Mpa</p><p>– An toàn về điện: ngắt quá dòng, chịu điện thế: 1400 V × 2 giây, cách điện 100 MΩ ~ (500 VDC)</p><p>– Điện trở gia nhiệt: 2.0 kW</p><p>– Nguồn điện: AC 110 – 240 V, 1 pha, 50/60 Hz</p><p>– Kích thước ngoài: rộng 45 x sâu 37 x cao 96 cm</p><p><strong><u>Phụ kiện kèm theo:</u></strong></p><p>+ Giỏ đựng mẫu bằng thép không gỉ Ø 27 x 30 cm, 2 cái</p><p>+ Chai đựng nước xả, 1 lít</p><p> </p> |  | <h1> Nồi hấp tiệt trùng</h1><p>Model: KTR-3065A</p><p>Hãng sản xuất: ALP – Nhật</p><p>Xuất xứ: Nhật</p><p><strong><u>Thông số kỹ thuật</u>:</strong></p><p>– Thể tích: 45 lít</p><p>– Kích thước buồng (đường kính x chiều sâu): Ø 30 x 64 cm</p><p>– Khoảng nhiệt độ: 110 – 125<sup>0</sup>C</p><p>–&nbsp;Khoảng áp suất sử dụng: 0 – 0.16 Mpa</p><p>– Áp suất tối đa: 0.18 Mpa</p><p>– Hoạt động: nhấn nút khởi động →&nbsp;gia nhiệt&nbsp;→ xả khí&nbsp;→ tiệt trùng&nbsp;→ chạy theo thời gian&nbsp;→ làm nguội&nbsp;→ đèn tắt&nbsp;→ mở nắp</p><p>– Bộ điều khiển chính: bộ điều khiển nhiệt độ/thời gian kỹ thuật số</p><p>– Nút reset: để cài đặt lại bộ điều khiển hoặc để dừng hoạt động</p><p>– Thời gian cài đặt: 1 – 99 phút 59 giây (hoạt động sau khi nhiệt độ cài đặt đạt)</p><p>– Xả khí: cảm biến nhiệt và thời gian được kiểm soát thông qua solenoid</p><p>– Van xả: van vặn với tấm teflon</p><p>– Van xả nước: van bi có vòi</p><p>– Nắp và buồng bằng thép không gỉ SUS304</p><p>– Vật liệu bên ngoài bằng thép tráng men, bề mặt bên trên bằng thép không gỉ SUS304</p><p>– Chống thiếu nước: hệ thống tự động ngắt bởi cảm biến và rờ le (ngắt gia nhiệt, cảnh báo bằng âm thanh và đèn đỏ)</p><p>– Thiết bị an toàn áp suất: công tắc an toàn quá áp (0.17 Mpa) và van an toàn (0.18 Mpa)</p><p>– Kiểm tra áp suất nước: 0.36 Mpa</p><p>– An toàn về điện: ngắt quá dòng, chịu điện thế: 1400 V × 2 giây, cách điện 100 MΩ ~ (500 VDC)</p><p>– Điện trở gia nhiệt: 2.0 kW</p><p>– Nguồn điện: AC 110 – 240 V, 1 pha, 50/60 Hz</p><p>– Kích thước ngoài: rộng 45 x sâu 37 x cao 96 cm</p><p><strong><u>Phụ kiện kèm theo:</u></strong></p><p>+ Giỏ đựng mẫu bằng thép không gỉ Ø 27 x 30 cm, 2 cái</p><p>+ Chai đựng nước xả, 1 lít</p><p> </p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-18 | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-18
1348 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu tích | BC061R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1418300 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích, mảnh, cong, mũi nhọn/nhọn, dài 110mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1349 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Cân | Cân người lớn có thước đo chiều cao( Cân trọng lượng có thước đo chiều cao) | TZ-120 | Shanghai Guangzheng Medical Equipment Co., Ltd | Trung Quốc | Shanghai Guangzheng Medical Equipment Co., Ltd | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2800000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2022-04-23 | <p class="ql-align-justify">1. Trọng lượng cân tối đa 120 Kg</p><p class="ql-align-justify">2. Vạc chia nhỏ nhất: 0,5 Kg</p><p class="ql-align-justify">3. Đo chiều cao:</p><p class="ql-align-justify">- Giới hạn đo: 70 - 190 cm: 0,5 cm</p><p class="ql-align-justify">- Vạch chia nhỏ nhất 0,5 cm</p><p class="ql-align-justify">4. Kích thước bàn cân: 280 x 380 mm</p><p class="ql-align-justify">5. Kích thước tổng thế 50 x 300 x 290 mm</p><p class="ql-align-justify">6. Trọng lương: 14 Kg</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify">1. Trọng lượng cân tối đa 120 Kg</p><p class="ql-align-justify">2. Vạc chia nhỏ nhất: 0,5 Kg</p><p class="ql-align-justify">3. Đo chiều cao:</p><p class="ql-align-justify">- Giới hạn đo: 70 - 190 cm: 0,5 cm</p><p class="ql-align-justify">- Vạch chia nhỏ nhất 0,5 cm</p><p class="ql-align-justify">4. Kích thước bàn cân: 280 x 380 mm</p><p class="ql-align-justify">5. Kích thước tổng thế 50 x 300 x 290 mm</p><p class="ql-align-justify">6. Trọng lương: 14 Kg</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">1. Trọng lượng cân tối đa 120 Kg</p><p class="ql-align-justify">2. Vạc chia nhỏ nhất: 0,5 Kg</p><p class="ql-align-justify">3. Đo chiều cao:</p><p class="ql-align-justify">- Giới hạn đo: 70 - 190 cm: 0,5 cm</p><p class="ql-align-justify">- Vạch chia nhỏ nhất 0,5 cm</p><p class="ql-align-justify">4. Kích thước bàn cân: 280 x 380 mm</p><p class="ql-align-justify">5. Kích thước tổng thế 50 x 300 x 290 mm</p><p class="ql-align-justify">6. Trọng lương: 14 Kg</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú | 2021-04-23 | Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú | 2021-04-23
1350 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | HOLTER ĐIỆN TIM | EC-3H | Labtech Kft | Hungary | Labtech Kft | Hungary | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 372800000 | t | Cái | true | 2021-04-12 | 2021-12-31 | <p><strong>Model: EC-3H&nbsp;</strong></p><p><strong> Hãng sx: Labtech </strong></p><p><strong> Xuất xứ: Hungary</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%&nbsp;</strong></p><p><strong> Chứng chỉ: ISO, 93/42/EEC, 93/42/EEC EMKI-01, 93/42/EEC EMKI-02</strong></p> | <p><strong>Cấu Hình:</strong>&nbsp;</p><p> - 01 máy chính</p><p>- 01 phần mềm phân tích điện tim</p><p> - 01 Cổng kết nối: USB-A-HDMI</p><p> - 01 Đai đeo máy cho bệnh nhân</p><p>- 02 Pin sạc 1.2V</p><p>- 01 Cáp điện cực HDMI, 45cm</p><p>- 01 Máy sạc pin</p><p>- 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-12
1351 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu tích | BC057R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1382300 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích, mảnh, cong, mũi nhọn/nhọn, dài 95mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1352 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu | Easystat analyzer 7001 | Medica Corporation, Mỹ | Mỹ | Medica Corporation, Mỹ | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 390000000 | t | Bộ | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>Máy <strong>EasyStat analyzer</strong> là máy xét nghiệm điện giải khí máu do hãng MEDICA CORPORATION/ MỸ sản xuất.</p><p>Máy Easystat đo lường độ pH, PCO2, PO2, Na, K, Ca hoặc Cl và Hct, và tính toán được thông số thêm vào. Tham số bệnh nhân, bao gồm FIO2, ID bệnh nhân, nhiệt độ bệnh nhân, %FIO2, vẽ&nbsp;được sơ đồ và những thông tin khác để đăng nhập bằng bàn phím số và tích hợp được với các kết quả bệnh nhân. Kết quả đo lường và tính toán được thể hiện và được in ra.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-12-08
1353 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học 21 thông số | Phoenix NCC 3300 | NeoMedica D.O.O. | Serbia | NeoMedica D.O.O. | Serbia |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 380000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2021-12-31 | <p>MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC</p><p>Model: PHOENIX NCC-3300</p><p>Máy huyết học Phoenix Ncc-3300 sản xuất tại Châu Âu,&nbsp;được nhiệt đới hóa và&nbsp;giới thiệu sản phẩm tại thị trường Việt Nam từ năm 2012 cạnh tranh với các hiệu lớn như Siemens, Nihon Kohden, Sysmex, Abbott, ... về chất lượng, giá cả. Thiết bị có thể xét nghiệm liên tục lên đến&nbsp;&gt; 300 mẫu,&nbsp;hoặc chỉ 3 mẫu/ ngày với chi phí 1 xét nghiệm chưa đến 5.000 đồng/ mẫu đã bao gồm chi phí bảo dưỡng khoảng 8.000 đồng/ ngày.</p> | <p>1 máy chính và phụ kiện đi kèm</p> | <p>1 máy chính và phụ kiện đi kèm</p> | <p>* Hiển thị bằng màn hình mầu LCD, CẢM ỨNG CHẠM. Hệ thống vận hành Linux</p><p>* Nâng cấp hệ thống và sao lưu dữ liệu qua cổng USB</p><p>* Hệ thống tự kiểm tra hiệu quả cao, chi phí bảo dưỡng thấp</p><p>* Hỗ trợ LIS và HIS với giao thức&nbsp;HL7</p><p>- Màn hình cảm ứng chạm rộng, phân tích 3 thành phần bạch cầu</p><p>- 24 thông số xét nghiệm huyết học (bao gồm 3 biểu đồ) gồm:&nbsp;WBC, LY#, MID#, GRAN#, LY%, MID%, GRAN%, RBC,&nbsp;HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC,RDW-CV, RDW-SD, PLT,&nbsp;MPV, PDW, PCT,P-LCR,P-LCC</p><p>- Nguyên tắc xét nghiệm: đếm tế bào bằng phương pháp điện trở kháng, HGB: Đo mầu quang điện</p><p>-&nbsp;Thể tích mẫu xét nghiệm: 10μL máu toàn phần, 20μL với máu pha loãng</p><p>- Tốc độ xét nghiệm: 60 mẫu/ giờ, đo trong hai buồng đếm&nbsp;</p><p>- Khả năng lưu trữ:&nbsp;Hơn 100.000 kết quả mẫu bao gồm cả biểu đồ</p> | <p>Bảo hành, sửa chữa</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-25 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2021-05-18
1354 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ | Máy định danh vi khuẩn/vi nấm và làm kháng sinh đồ tự động | VITEK 2 Compact (chủng loại VITEK 2 Compact 60 Clinical) | bioMerieux, Inc. | Mỹ | bioMerieux, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 2650000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-10 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hệ thống máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động&nbsp;với hầu hết các vi sinh vật gây bệnh (gồm vi khuẩn và nấm men)</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Công suất máy: 60 test/lần chạy</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Định danh: dùng phương pháp đo màu dựa trên phương pháp phản ứng sinh hóa đã được thiết lập và các chất nền vừa được phát triển</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Kháng sinh đồ được thực hiện dựa trên xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC). Dùng kết quả định danh và giá trị MIC để phiên giải kết quả</span></p> | <ol><li><span style="color: black;">Máy chính: 01 chiếc</span></li><li><span style="color: black;">Bộ máy tính: 01 bộ</span></li><li><span style="color: black;">Bộ lưu điện offline 1.5kVA: 01 bộ</span></li><li><span style="color: black;">Máy in (mua tại Việt Nam): 01 chiếc</span></li><li><span style="color: black;">Máy đo mật độ quang huyền dịch vi khuẩn: 01 máy</span></li><li><span style="color: black;">Phụ kiện đồng bộ đi kèm: 01 bộ</span></li><li><span style="color: black;">Đĩa tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</span></li><li><span style="color: black;">Hóa chất đi kèm cho chạy thử và nghiệm thu máy (1 lần): 100 test (thẻ)</span></li></ol><p><br></p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-10 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-05-27
1355 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu tích nội soi đơn cực | PO305R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 72972858 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp ruột Dorsey phẫu thuật nội soi, 3.5mm, dài 290mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh xương sườn Struck, cỡ nhỏ, bộ hoàn chỉnh, dài 64mm, rộng 102mm, độ mở 70mm, kích thước lưỡi 15x20mm, 20x20mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-02
1356 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Đầu ghi holter huyết áp 24h | Abpm7100 | I.E.M GmbH | Đức | Welch Allyn, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 140000000 | t | Cái | true | 2021-06-22 | 2022-12-31 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất</p> | <p>Đầu ghi holter huyết áp, cấu hình tiêu chuẩn mỗi bộ đâu ghi:<br /> - Đầu ghi holter huyết áp 24h: 01 cái<br /> - Bộ bao đo huyết áp cỡ lớn &amp; cỡ trung bình: 01 bộ<br /> - Pin AA: 02 quả<br /> - Bao đo, túi đựng holter: 01 bộ</p> |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-22
1357 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh kèm bộ hồi sức | Lullaby Warmer + Lullaby Resus Prime | Wipro GE Healthcare Private Ltd. | Ấn Độ | Wipro GE Healthcare Private Ltd. | Ấn Độ |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 304500000 | t | Bộ | true | 2021-01-20 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-20 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-20
1358 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | Bililed Maxi+ | Novos Tibbi Cihazlar Sanayi Ve Ticaret Ithalat Ve Ihracat Limited Sirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | Novos Tibbi Cihazlar Sanayi Ve Ticaret Ithalat Ve Ihracat Limited Sirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2021"] | Công ty cổ phần hợp tác đầu tư phát triển Việt Pháp |  | Nhóm 6 |  |  | 120000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-12 | 2021-10-12 | <p>Bililed Maxi + ™ được sử dụng thường xuyên trong điều trị tăng bilirubin máu ở trẻ sơ sinh, bằng cách chiếu đèn điều trị trong phổ ánh sáng màu xanh của ánh sáng khả kiến trong một thời gian chỉ định được xác định bởi nhân viên y tế</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;Đèn chính 20 bòng LED kèm xe đẩy 4 bánh di động: 01 cái</p><p>-&nbsp;Bộ chuyển nguồn 110 - 240V AC/24V DC: 01 bộ</p><p>-&nbsp;Mặt nạ bảo vệ mắt loại nhỏ: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;Mặt nạ bảo vệ mắt loại vừa: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;Mặt nạ bảo vệ mắt loại lớn: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh + Tiếng việt : 01 bộ</p> |  | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số kỹ thuật cơ bản</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo về chống nước và chống va đập: IP20</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều rộng: ≥ 223.7 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài: ≥ 528.5 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao : ≥ 81.6 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao chân đế có thể điều chỉnh: Từ 1068 đến 1754 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chân đế di động có 4 bánh xe trong đó 2 bánh có khóa</p><p>Trọng lượng của đèn chiếu: 2066g</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần hợp tác đầu tư phát triển Việt Pháp | 2021-04-12 | Công ty cổ phần hợp tác đầu tư phát triển Việt Pháp | 2021-04-12
1359 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo áp lực hậu môn trực tràng | Máy đo áp lực hậu môn trực tràng | Hệ thống đánh giá mức độ toàn vẹn của niêm mạc thực quản | Mivu system | Công Ty TNHH Diversatek Việt Nam | Mỹ | Công Ty TNHH Diversatek Việt Nam | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2712000000 | f | Hệ thống | true | 2021-06-03 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>Hệ thống đánh giá mức độ toàn vẹn của niêm mạc thực quản</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Thông tin máy chính:</strong></p><p><strong>Ký mã hiệu: Mivu system</strong></p><p><br></p><p>Hãng </p><p>s<strong>ản xuất: Diversatek/MỸ</strong></p><p><br></p><p><strong>Xuất xứ: MỸ</strong></p> | <p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify">Máy chính: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Màn hình chính hãng: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Bộ máy tính chính hãng cài phần mềm chuyên dụng: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Xe đẩy chính hãng và biến áp đi cùng hệ thống: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bộ kit hệ thống: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm máy: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy in màu: 01 bộ</p><p>- Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p><strong>MiVu™&nbsp;Hệ thống kiểm tra tính toàn vẹn niêm mạc thực quản</strong></p><p>Một cách tiếp cận mới để đánh giá tính toàn vẹn niêm mạc thực quản.</p><p>Chẩn đoán ngay GERD, EoE và Non-GERD và theo dõi đáp ứng điều trị trong GERD và EoE với MiVu. ™&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2021-06-03 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2021-07-09
1360 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo áp lực hậu môn trực tràng | Máy đo áp lực hậu môn trực tràng | Hệ thống đo nhu động thực quản độ phân giải cao | InSIGHT Ultima | Công Ty TNHH Diversatek Việt Nam | Mỹ | Công Ty TNHH Diversatek Việt Nam | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 3380000000 | f | Hệ thống | true | 2021-06-03 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Thông tin máy chính:</strong></p><p><strong>Ký mã hiệu: InSIGHT Ultima</strong></p><p><br></p><p>Hãng sả</p><p>n<strong> xuất: Diversatek/MỸ</strong></p><p><br></p><p><strong>Xuất xứ: MỸ</strong></p> | <p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify">Máy chính: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Màn hình chính hãng: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Bộ máy tính chính hãng cài phần mềm chuyên dụng: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Xe đẩy chính hãng và biến áp đi cùng hệ thống: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bộ khởi động áp kế: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bộ đầu rò trở kháng độ phân giải cao: 01 bộ (sử dụng nhiều lần)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bộ khởi động đầu dò: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm máy: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy in màu: 01 bộ</p><p>- Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p><br></p><p><a href="https://www.diversatekhealthcare.com/esophageal-hrm-manometry/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: black;"><strong>Đo nhu động độ phân giải cao thực quản</strong></a><span style="color: black;"> </span><strong style="color: black;">HRiM</strong></p><p><span style="color: black;">Trong một thử nghiệm nuốt đơn giản, Hệ thống Ultima inSIGHT đánh giá chính xác chức năng thực quản bằng cách kết hợp động lực vận chuyển bolus và hoạt động cơ bắp.</span></p><p><br></p><p><a href="https://www.diversatekhealthcare.com/zvu-diagnostic-software/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: black;"><strong>Phần mềm chẩn đoán Zvu</strong></a></p><p><span style="color: black;">Bây giờ bạn có thể nhanh chóng đánh giá và phân loại với thanh hình thu nhỏ nuốt độc đáo của chúng tôi. Trực quan, áp lực và dữ liệu trở kháng với điều khiển đơn giản hóa để tùy chỉnh chế độ xem, bảng màu và mẫu báo cáo.</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><h2><span style="color: black;">HRiM Độ phân giải trở kháng độ phân giải cao</span></h2><p><span style="color: black;">Nền tảng duy nhất cho Hình học độ phân giải cao</span></p><p><span style="color: black;">Trong một thử nghiệm nuốt đơn giản, Hệ thống Ultima inSIGHT đánh giá chính xác chức năng thực quản bằng cách kết hợp động lực vận chuyển bolus và hoạt động cơ bắp. Vận chuyển Bolus có thể là thông số quan trọng nhất để đánh giá chứng khó nuốt và bệnh nhân đủ điều kiện trước khi phẫu thuật chống trào ngược Sử dụng trở kháng và nhân trắc học cùng nhau làm rõ những bệnh nhân có bất thường về nhân trắc học có thể bị rối loạn chức năng thực quản.&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">﻿Tất cả các bệnh nhân nghi ngờ achalasia không có bằng chứng tắc nghẽn cơ học trên nội soi hoặc thực quản nên trải qua xét nghiệm vận động thực quản trước khi chẩn đoán achalasia có thể được xác nhận.</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2021-06-03 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2021-07-09
1361 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị từ trường toàn thân | FISIOFIELD MIDDLE | Fisioline S.R.L | Italy | Fisioline S.R.L | Italy | ["2020","2021"] | Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Thái Việt | Italy | Nhóm 3 |  |  | 398000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-18 | 2022-05-18 | <p>Máy điều trị từ trường toàn thân</p><p>Ba đầu ra độc lập với màn hình đồ họa với 2</p><p>giường trị liệu với 2 cuộn từ Ø 60 cm và 1 cặp</p><p>cực phát Ø 13</p> | <p>Máy điều trị từ trường toàn thân</p><p>Ba đầu ra độc lập với màn hình đồ họa với 2</p><p>giường trị liệu với 2 cuộn từ Ø 60 cm và 1 cặp</p><p>cực phát Ø 13</p> |  | <p>Máy điều trị từ trường toàn thân</p><p>Ba đầu ra độc lập với màn hình đồ họa với 2</p><p>giường trị liệu với 2 cuộn từ Ø 60 cm và 1 cặp</p><p>cực phát Ø 13</p> | [5 empty] | Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Thái Việt | 2021-05-18 | Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Thái Việt | 2021-05-18
1362 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống CT - Scanner | Hệ thống CT Scanner 32 - < 64 lát cắt/vòng quay | Máy chụp cắt lớp võng mạc | REVO FC | OPTOPOL Technology Sp. zo.o. | Ba Lan | OPTOPOL Technology Sp. zo.o. | Ba Lan | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 1800000000 | t | Cái | true | 2021-06-17 | 2021-12-17 | <p> <strong>HỆ THỐNG OCT BÁN PHẦN TRƯỚC VÀ BÁN PHẦN SAU TỐC ĐỘ CAO KÈM CHỤP ẢNH MÀU ĐÁY MẮT (80.000 Scan A/s)</strong></p><p> </p><p> <strong>Model: REVO FC</strong></p><p> </p><p><strong>Xuất xứ: OPTOPOL Technology Sp.z.o.o/ Ba Lan</strong></p> | <p> <strong><u>CẤU HÌNH THIẾT BỊ:</u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy chính OCT bán phần trước, bán phần sau tốc độ tốc độ Scan A 80.000/ giây kèm chụp ảnh màu đáy mắt không nhỏ giãn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tỳ cằm nâng hạ bằng điện cho bệnh nhân (tích hợp máy chính)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Adapter cho chụp bán phần trước trường rộng: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn nâng hạ motor điện cao cấp: 01 </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tính ALL IN ONE HP cung cấp tích hợp màn hình cảm ứng : 01 ( Cung cấp chính hãng)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in phun màu Epson: 01 (Mua tại Việt Nam)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB phần mềm chính hãng: 01</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao phủ bụi: 01</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy lót tỳ cằm: 01</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây cáp kết nối hoàn chỉnh: 01</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao phủ bụi: 01</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ tài liệu HDSD: 01</p><p> </p> |  | <p> <strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ:&nbsp;OCT miền phổ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng: nguồn sáng siêu phát quang SLED, bước sóng830nm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ rộng băng thông:&nbsp;50 nm một nửa băng thông/</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ quét: ≥80 000 A-scan/giây</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải trục: 5μm trong mô, ~2,6 μm kỹ thuật số</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải ngang:&nbsp;12 μm, điển hình 18 μm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều sâu quét toàn bộ: ≥2.4 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi quét:&nbsp;bán phần sau: ≥5-12 mm, bán phần trước: ≥3-16mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các kiểu quét:&nbsp;quét kiểu 3D, chụp mạch, Radial HD, B-scan, Raster, Cross HD</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ảnh đáy mắt: tái cấu trúc ảnh đáy mắt trực tiếp&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương thức định hướng: tự động hoàn toàn, tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân tích võng mạc: độ dày võng mạc, bề dày võng mạc bên trong, bề dày võng mạc bên ngoài, bề dày lớp sợi thần kinh võng mạc + lớp tế bào hạch RNFL + GCL+ IPL, độ dày GCL+IPL, bề dày lớp sợi thần kinh võng mạc (RNFL), phân tích bỏng biểu mô sắc tố võng mạc (RPE), độ dày IS/OS</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân tích Glaucoma: Lớp sợi thần kinh, đĩa thị, DDLS, phân tích lớp tế bào hạch như lớp sợi thần kinh võng mạc + lớp tế bào hac + IP và GCL + IPL, OU và bán cầu không cân xứng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bán phần trước: độ dày phần trước, độ dày cắt LASIK, góc tiền phòng, AIOP, AOD 500/750, TISA 500/750.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quét bán phần trước góc rộng: quan sát góc tiền phòng đến góc tiền phòng, bộ kết nối được yêu cầu.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước đồng tử nhỏ nhất: 3 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi điều chỉnh hội tụ:&nbsp;từ -25D đến +25D</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu cố định:&nbsp;hiển thị OLED (hình dạng tiêu và vị trí có thể thay đổi được),</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay tiêu cố định ngoài </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp cung cấp: 100-240 V, 60/50 Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | 2021-06-17
1363 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim 6 kênh (dùng cho nhi sơ sinh) | ECG-1250K | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ |  | Nhóm 3 |  |  | 80000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-18 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify">Máy điện tim gọn và trọng lượng nhẹ; bạn có thể mang đi nhiều nơi một cách dễ dàng. bằng kích thước A4, nặng 2.4kg bao gồm cả pin.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Màn hình LCD màu, người sử dụng có thể xem lại dữ liệu dễ dàng.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Có thể hiển thị đồng thời 12 đạo trình điện tim ECG. Vì vậy, có thể đảm bảo cho bản in tốt hơn và kiểm tra hiệu quả hơn do bạn có thể xem lại sógn trước khi ghi, và có thể hạn chế lỗi kiểm tra và in nhầm.&nbsp;</p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-03-18 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-03-18
1364 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh StarLED 3NX | StarLED 3NX | ACEM SpA | Italy | ACEM SpA | Italy | ["2021"] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | Italy | Nhóm null |  |  | 350000000 | t | Cái | false | 2021-04-12 | 2021-05-31 | <p>StarLED3 NX là đèn sản xuất bởi công ty ACEM dựa trên công nghệ LED thế hệ kế tiếp, đảm bảo ánh sáng lạnh, tuổi thọ cao và tiêu thụ năng lượng thấp. Đèn mổ này có thể sử dụng trong tất cả các phòng phẫu thuật. Nó được thiết kế tối ưu không chỉ cho thăm khám, nha khoa mà còn cho sản phụ khoa, da liễu và các ứng dụng phẫu thuật khác.</p><p>StarLED3 NX đảm bảo ánh sáng đồng nhất và không đổ bóng nhờ có hệ thống quang học trên LED được chế tạo bởi ACEM giúp chiếu tia sáng tốt nhất. Khu vực chiếu sáng được tỏa sáng chuẩn, đảm bảo trực quan và điều kiện phẫu thuật hoàn hảo</p> | <p>Cấu hình:</p><p>• 02 đầu đèn gắn trên 2 nhánh đèn</p><p>• Tay nắm đèn, tiệt trùng được: 02 chiếc</p><p>• Hướng dẫn sử dụng Việt-Anh: 01 bộ</p><p><br></p> | <p>Option ( tùy chọn):</p><p>Bảng điều khiển bluetooth : là bảng điều khiển gắn tường- đồng bộ thông số cài đặt bảng gắn đèn thông qua sóng bluetooth. Bảng điều khiển là màn hình LCD cảm ứng màu</p><p>Giá đèn kèm bảng điều khiển: 800.000.000 đồng/ 1 đèn StarLED 3NX 2 nhánh </p> | <p><strong>Thông số chi tiết</strong></p><p>• Nguồn điện cung cấp: 100-240 VAC +/- 10%</p><p>• Công suất tiêu thụ: 69W</p><p>• Tần số: 50/60Hz</p><p>• Nguồn sáng: LED</p><p>• Tuổi thọ bóng đèn: khoảng 50.000 giờ</p><p>• Cường độ sáng tại tâm, Ec @ 100 cm: 130.000 lux</p><p>• Điều chỉnh cường độ sáng: từ 5% đến 100%</p><p>• Nhiệt độ màu, CCT: 4500oK</p><p>• Chỉ số biểu diễn màu, Ra: 95</p><p>• Chỉ số R9: &gt; 90</p><p>• Toạ độ màu: x=0.365, y=0.370</p><p>• Đường kính chiếu sáng: 24-33 cm</p><p>• Khoảng cách làm việc có thể điều chỉnh tiêu cự: 70-150cm</p><p>• Độ sâu sáng L1 + L2 (20%): 117cm&nbsp;</p><p>• Độ sâu sáng L1 + L2 (60%): 71cm</p><p>• Trọng lượng đầu đèn: 4 kg</p><p>• Đường kính đầu đèn: 50 cm</p><p>• Cánh tay cho trần nhà thấp (LCH): tuỳ chọn</p><p>• Tay nắm chỉnh đèn: Tháo và hấp tiệt trùng được.</p><p>• Màu sắc: RAL 9002 trắng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-04-12 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-04-12
1365 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ | Máy định danh vi khuẩn/vi nấm và làm kháng sinh đồ tự động | VITEK 2 Compact (chủng loại VITEK 2 Compact 30 Clinical) | bioMerieux, Inc. | Mỹ | bioMerieux, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 2330000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-10 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hệ thống máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động&nbsp;với hầu hết các vi sinh vật gây bệnh (gồm vi khuẩn và nấm men)</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Công suất máy: 30 test/lần chạy</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;<span style="color: black;">Định danh: dùng phương pháp đo màu dựa trên phương pháp phản ứng sinh hóa đã được thiết lập và các chất nền vừa được phát triển</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;<span style="color: black;">Kháng sinh đồ được thực hiện dựa trên xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC). Dùng kết quả định danh và giá trị MIC để phiên giải kết quả</span></p> | <ol><li><span style="color: black;">Máy chính: 01 chiếc</span></li><li><span style="color: black;">Bộ máy tính: 01 bộ</span></li><li><span style="color: black;">Bộ lưu điện offline 1.5kVA: 01 bộ</span></li><li><span style="color: black;">Máy in (mua tại Việt Nam): 01 chiếc</span></li><li><span style="color: black;">Máy đo mật độ quang huyền dịch vi khuẩn: 01 máy</span></li><li><span style="color: black;">Phụ kiện đồng bộ đi kèm: 01 bộ</span></li><li><span style="color: black;">Đĩa tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</span></li><li><span style="color: black;">Hóa chất đi kèm cho chạy thử và nghiệm thu máy (1 lần): 100 test (thẻ)</span></li></ol> | [7 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-10 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-05-27
1366 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo áp lực hậu môn trực tràng | Máy đo áp lực hậu môn trực tràng | Hệ thống đo áp lực hậu môn, trực tràng | InSIGHT Ultima | Công Ty TNHH Diversatek Việt Nam | Mỹ | Công Ty TNHH Diversatek Việt Nam | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 3520000000 | f | Hệ thống | true | 2021-06-03 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>Hệ thống đo áp lực hậu môn, trực tràng HRaM</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Thông tin máy chính:</strong></p><p><strong>Ký mã hiệu: InSIGHT Ultima</strong></p><p><br></p><p>Hãng s</p><p>ả<strong>n xuất: Diversatek/MỸ</strong></p><p><br></p><p><strong>Xuất xứ: MỸ</strong></p> | <p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify">Máy chính: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Màn hình chính hãng: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Bộ máy tính chính hãng cài phần mềm chuyên dụng: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Xe đẩy chính hãng và biến áp đi cùng hệ thống: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bộ khởi động áp kế: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bộ dụng cụ thăm dò cho hệ thống đo áp lực hậu môn trực tràng: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bộ phần mềm trích xuất dữ liệu tương thích với phần mềm chính: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm máy: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy in màu: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Ống thông đo áp suất hậu môn trực tràng: 01 cái</p><p>- Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p><strong style="color: black;">Hình học hậu môn trực tràng</strong></p><p><span style="color: black;">Cung cấp các phép đo hình học trực tràng bao gồm:</span></p><ul><li>Thao tác đẩy và bóp</li><li>Phản xạ ức chế hậu môn trực tràng (RAIR)</li><li>Kiểm tra tuân thủ</li><li>Cảm giác</li></ul><p><strong style="color: black;">Zvu nâng cao G.I. Phần mềm chẩn đoán.</strong></p><p><span style="color: black;">Thông minh sống động, đơn giản mạnh mẽ.</span></p><p><span style="color: black;">Thoạt nhìn, giờ đây bạn có thể nhanh chóng đánh giá và phân loại bằng thanh hình thu nhỏ nuốt độc đáo của chúng tôi. Trực quan tuyệt đẹp, áp lực và dữ liệu trở kháng với điều khiển đơn giản hóa để tùy chỉnh chế độ xem, bảng màu và mẫu báo cáo. Tất cả các số liệu thời gian thực trong tầm tay của bạn Tất cả được thiết kế để nâng cao trải nghiệm của bạn.</span></p><p><strong style="color: black;"><span class="ql-cursor">﻿</span>Đơn giản hóa trực quan hóa với thiết bị Diversatek</strong></p><p><span style="color: black;">Đầu dò 23 kênh, đa hướng, độ phân giải cao của chúng tôi cho phép hình dung toàn bộ chiều dài và động lực của ống hậu môn. Điều này làm tăng khả năng chịu đựng của bệnh nhân và tiết kiệm thời gian bằng cách loại bỏ việc kéo qua trạm.</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2021-06-03 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2021-07-09
1367 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy gây mê | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê kèm thở | Carestation 30 | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. | Trung Quốc | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. | Trung Quốc |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối |  | Nhóm 4 |  |  | 604000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="652"> <tbody> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <p><strong>1. Thông tin chung</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <ul> <li>Máy gây mê sử dụng được cho người lớn</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <ul> <li>Bộ thải khí mê thừa kết nối với hệ thống của bệnh viện</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <ul> <li>Máy gây mê có thể chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ thở máy và sử dụng bóng bóp</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <ul> <li>Hệ thống tự động kiểm tra khi bật nguồn</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <ul> <li>Kết thúc mỗi ca phẫu thuật có thể chuyển máy sang chế độ Standby</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="652"> <tbody> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <p>- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p> <ul> <li>Dây khí nén: 01 chiếc</li> <li>Dây oxy: 01 chiếc</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <p>- Màn hình điều khiển&nbsp;: 01 chiếc</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <p>- Hệ thống hấp thụ CO2 với bình vôi soda sử dụng nhiều lần: 01 bộ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <p>- Bộ thải khí mê: 01 bộ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <p>- Ắc quy&nbsp;: 01 chiếc</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <p>- Xe đẩy&nbsp;: 01 chiếc</p> <p style="margin-left:17.55pt;">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> | <p>...</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="652"> <tbody> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <p><strong>1. Thông tin chung</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <ul> <li>Máy gây mê sử dụng được cho người lớn</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <ul> <li>Bộ thải khí mê thừa kết nối với hệ thống của bệnh viện</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <ul> <li>Máy gây mê có thể chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ thở máy và sử dụng bóng bóp</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <ul> <li>Hệ thống tự động kiểm tra khi bật nguồn</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <ul> <li>Kết thúc mỗi ca phẫu thuật có thể chuyển máy sang chế độ Standby</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <p><strong>2. Báo động và an toàn</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <ul> <li>Báo động bằng âm thanh, ánh sáng và tin báo.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <ul> <li>Có nút ngắt báo động tạm thời trong khoảng 2 phút.</li> <li>Có các cảnh báo về ngưng thở, thông khí không hiệu quả</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:652px;height:24px;"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-11-05 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-11-11
1368 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống Elisa | Hệ thống Elisa bán tự động | Hoá chất dùng cho máy Elisa | AIM V Medium | Oxford Immunotec Limited | Anh | Oxford Immunotec Limited | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA |  | Nhóm 3 |  |  | 1200000 | t | Chai | false | 2020-10-27 | 2023-10-27 | <p align="center">HÓA CHẤT AIM V</p> <p align="center">Chai 50ml</p> <p>&nbsp;</p> <p>Môi trường nuôi tế bào qua đêm.</p> <p>&nbsp;</p> <p>IVD, Môi trường chứa các thành phần dinh dưỡng thay thế huyết thanh người để tế bào có thể sống được trong thời gian ủ.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA | 2020-10-27 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA | 2020-11-11
1369 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy cấy máu tự động | Máy cấy máu phát hiện vi khuẩn và nấm tự động | BacT/ALERT 3D Right Combination Module | bioMerieux, Inc. | Mỹ | bioMerieux, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 1 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-10 | 2021-12-31 | <p><br></p><p>- Hệ thống máy cấy máu hoàn toàn tự động có thể phát hiện vi khuẩn, nấm và/hoặc vi khuẩn lao có trong mẫu máu và mẫu dịch vô khuẩn</p><p>-Hệ thống phát hiện vi khuẩn: Hoạt động theo nguyên lý đo màu</p><p>-&nbsp;Sử dụng công nghệ đo màu nếu vi khuẩn có hiện diện trong mẫu xét nghiệm, CO2 được sản xuất khi các vi sinh vật chuyển hóa chất nền trong môi trường nuôi cấy. Khi sự tăng trưởng của vi sinh vật sản xuất CO2, màu cảm biến ở đáy mỗi chay cấy thay đổi từ tối sang sáng</p><p>-Công suất: 120 vị trí ủ chai</p> | <p>1.Máy chính 01 chiếc</p><p>2.Bộ lưu điện offline 1kVA 01 bộ</p><p>3.Phụ kiện đồng bộ đi kèm 01 bộ</p><p>4.Đĩa tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng 5.Anh và bản dịch tiếng Việt 01 bộ</p><p>6.Hóa chất đi kèm cho chạy thử và nghiệm thu máy (1 lần) 100 chai</p><p class="ql-align-center"><br></p> | [7 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-10 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-05-27
1370 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy nén ép trị liệu | LC 600 | Won Industry Co., Ltd. | Hàn Quốc | Won Industry Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 23340000 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2021-12-31 | <p>Máy nén ép trị liệu</p><p>- Model: LC 600</p><p>- Hãng sản xuất: Won Industry Co., Ltd</p><p>- Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485, CE</p><p>- Hàng mới 100%</p><p>- Nguồn điện: AC 220~230/100~110V; 50~60Hz</p> | <p>- Máy chính: 01 máy</p><p>- Dây dẫn khí đôi (double hose): 01 bộ</p><p>- Túi bọc chân: 01 cặp</p><p>- Dây nguồn: 01 bộ</p><p>- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 cuốn</p> | <p>- Túi kéo dài: 01 túi</p><p>- Túi bọc chân : 01 cặp&nbsp;</p><p>- Túi bọc tay: 01 túi</p><p>- Túi bọc&nbsp;eo: 01 cái</p><p>- Dây dẫn khí đơn cho túi eo (single hose): 01 bộ</p><p>- Dây dẫn khí đơn cho túi tay (single hose): 01 bộ</p><p>- Dây dẫn khí đôi cho chân ( double hose): 01 bộ&nbsp;</p><p>- Dây dẫn khí ba (triple hose): 01 bộ</p> | <p>- Điều kiện hoạt động:&nbsp;</p><p>+&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ môi trường: 10 - 40℃</p><p>+&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tương đối: 30 -85%</p><p>- Loại máy : máy nén ép 06 đoạn.</p><p>- Công nghệ trị liệu: nén ép bằng khí, bơm tự động.&nbsp;</p><p>- Công nghệ điều khiển: digital.&nbsp;</p><p>- Có đèn hiển thị vị trí đang bơm</p><p>- Áp lực điều trị: 50mmHg - 280mmHg, điều khiển bằng núm xoay, giá trị áp lực hiển thị trên màn hình LED</p><p>- Có 04 mode điều trị: A,B,C,D, có đèn hiển thị mode đang hoạt động, chọn mode điều trị bằng nút bấm.</p><p>- Có 05 tốc độ điều trị để chọn lựa và hiển thị bằng LED.</p><p>- Thời gian điều trị hiển thị bằng đèn LED: có thể cài đặt 0 - 99 phút, bước cài đặt: 5 phút&nbsp;</p><p>- Nút dừng khẩn cấp : Start, Stop&nbsp;</p><p>- Kích thước máy: 415x360x210 mm</p><p>- Cống suất: 120VA</p><p>- Trọng lượng: 13.2 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT | 2021-06-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT | 2021-06-30
1371 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | HOLTER HUYẾT ÁP EC-ABP | EC-ABP | Labtech Kft | Hungary | Labtech Kft | Hungary | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC |  | Nhóm 3 |  |  | 158400000 | t | Bộ | true | 2021-04-12 | 2021-12-31 | <p><strong>Model: EC-ABP </strong></p><p><strong>Hãng sx: Labtech </strong></p><p><strong>Xuất xứ: Hungary</strong></p> | <p><strong>Cấu hình bao gồm:</strong>&nbsp;</p><p> - 01 Máy chính&nbsp;</p><p> - 01 Phần mềm&nbsp;</p><p> - 01 Túi và đai đeo máy&nbsp;</p><p> - 04 Pin sạc AA 1.2V&nbsp;</p><p> - 01 Cáp USB truyền dữ liệu&nbsp;</p><p> - 01 Máy sạc pin Maxi&nbsp;</p><p> - 01 Bao đo huyết áp người lớn (17-25cm)&nbsp;</p><p> - 01 Hướng dẫn sử dụng</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-12
1372 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy xử lý bệnh phẩm | Máy xử lý mô tự động | STP 120 - 1 | Especialidades Médicas Myr, S.L. | Tây Ban Nha | Especialidades Médicas Myr, S.L. | Tây Ban Nha |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm null |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-02 | 2021-07-02 | <p>&nbsp;- Máy có 10 vị trí để bình chứa hóa chất xử lý</p><p>&nbsp;- Thể tích bình chứa hóa chất 1,8 lít</p><p>&nbsp;- Khoảng nhiệt độ cài đặt bình paraffin: từ 45 đến 70 độ C</p><p>&nbsp;- Bình paraffin ngắt khi quá nhiệt: 75 độ C (± 4 độ C)</p><p>&nbsp;- Số chương trình chạy 10</p><p>&nbsp;- Thời gian thấm mỗi trạm: từ 1 phút đến 90 giờ 59 phút</p> | <p>&nbsp;- Bình đựng hóa chất: 10 bình</p><p>&nbsp;- Bình đựng Paraffin: 02 bình</p><p>&nbsp;- Giỏ đựng cassette tiêu chuẩn, thép không gỉ: 01 chiếc</p><p>&nbsp;- Nắp đậy mẫu: 01 cái</p><p>&nbsp;- Bộ dây nguồn: 01 bộ</p><p>&nbsp;- Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển</p> |  | <p>&nbsp;- Có thể lựa chọn các chương trình: khuấy tròn, lắc thẳng đứng, ly tâm, thời gian ly tâm, sự trì hoãn bắt đầu.</p><p>&nbsp;- Chức năng khuấy tròn:</p><p>&nbsp;+ Giỏ chứa cassette được ngâm trong bình hóa chất.</p><p>&nbsp;+ Giỏ quay 60 vòng/phút và thay đổi xoay mỗi lần 60 giây.</p><p>&nbsp;- Chức năng ly tâm: </p><p>&nbsp;+ Giỏ ở trên mực dung dịch hóa chất</p><p>&nbsp;+ Chức năng này được kích hoạt trong thời gian 60 giây, quay ở tốc độ 210 vòng/phút</p><p>&nbsp;+ Thay đổi theo hướng xoay vòng trong 15 giây</p><p>&nbsp;- Màn hình LCD hiển thị các thông số của quá trình như số chương trình, bình, thời gian còn lại, thời gian bắt đầu, thời gian trì hoãn, tổng thời gian của chương trình, khuấy tròn và lắc, ly tâm giỏ, nhiệt độ bình paraffin, ngày và thời gian. </p><p>&nbsp;- Khi mất điện các mẫu tự động ngâm trong bình.</p><p>&nbsp;- Báo động bằng thị giác và âm thanh khi thời gian xử lý mẫu dài hơn thời gian lập trình và khi nguồn bị lỗi.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-02-02 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-05-07
1373 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | GIƯỜNG HỒI SỨC ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN | ES-02 FDS | Joson-Care Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Joson-Care Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 63125000 | t | Chiếc | true | 2021-04-23 | 2021-10-23 | <p><strong>GIƯỜNG HỒI SỨC ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN</strong></p><p><strong>Model: ES- 02 FDS</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Joson-Care Enterprise Co., Ltd</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Đài Loan</strong></p> | <p><strong>1. </strong>&nbsp;<strong>Quy cách ( ±5%)</strong></p> <ul> <li>Tổng thể: dài 2090 x&nbsp; rộng 970mm</li> <li>Mặt giường: dài 1940 x rộng 840mm</li> <li>Chiều cao: 390 – 700 mm</li> </ul> <p><strong>2. </strong>&nbsp;<strong>Chất liệu</strong></p> <ul> <li>Mặt giường làm bằng nhựa ABS, có lỗ thoáng khí.</li> <li>Khung giường làm bằng sắt sơn tĩnh điện.</li> </ul> <ul> <li>Tấm chắn đầu/đuôi giường làm bằng nhựa ABS.</li> <li>Lan can làm bằng nhựa ABS, thanh chắn bằng nhôm</li> </ul> <p><strong>3. </strong>&nbsp;<strong>Chức năng</strong></p> <ul> <li>Điều khiển giường hoàn toàn bằng điện; nguồn điện vào 150 ~230V, ra 12V.</li> <li>Phương thức chuyển động: bằng 3 motor; điều khiển bằng remote：<br /> (1) Nâng hạ đầu từ: 0<sup>o </sup>~&nbsp; 85<sup>o</sup><br /> (2) Nâng hạ chân từ: 0<sup>o </sup>~&nbsp; 45<sup>o</sup><br /> (3) Nâng hạ cao thấp từ: 390 ~ 700mm</li> <li>Motor có bộ phận tích điện, giúp giường có thể bấm lên xuống 20 lần trong 2 ngày.</li> <li>Tấm chắn đầu/ đuôi giường có khóa, thể tháo rời khi cấp cứu.</li> <li>Lan can có thể gập lên/xuống được.</li> <li>Bánh xe kích thước: 127mm; có khóa.</li> <li>Có 4 móc treo nước thải ở 2 bên hông giường.</li> <li>Có 6 lỗ cắm móc truyền dịch ở xung quanh giường.</li> <li>Tải trọng an toàn: 225kg.</li> </ul> <p>4. Phụ kiện</p> <ul> <li>Giá truyền dịch 2 móc: HK-016</li> <li>Nệm giường HK-301<br /> (1) Dài 2000 x Rộng 850 x Cao 100mm<br /> (2) Lớp ngoài: Vải nilon, chống thấm, thoáng khí.<br /> (3) Lớp trong: mặt trên là mút dạng gợn sóng, thoáng khí; mặt dưới là mút ép cứng, không xẹp</li> </ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2021-04-23
1374 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết động xâm lấn | Máy đo huyết động xâm lấn | Máy đo huyết đọng HemoSphere bản cơ bản- HemoSphere Advance Monitoring Platform | HemoSphere Advance Monitoring Platform | Edwards Lifesciences | Mỹ | Edwards Lifesciences | Mỹ |  | Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 3600000000 | t | Bộ | false | 2021-07-02 | 2022-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy đo huyết động tiên tiến HemoSphere là loại máy do guyết động ít xâm lấn và không xâm lấn kết hợp. Máy bao gồm các mô-đun có thể tháo lắp dễ dàng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của bệnh viện</span></p> | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Máy bao gồm 1 Monitor và các bộ Mô-dun dùng cho các loại sensor, catheter được sản xuất bởi hãng Edwards. Đi kèm là các cáp nối với từng mô-đun. Đây là bản cơ bản nên sẽ ít chức năng hơn các phiên bản khác</span></p> |  | <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cân nặng: 10 lb (4.5kg)</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: Cao 11.7 in (297 mm), Rộng 12.4 in (315 mm), Sâu 5.56 in (141 mm)</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình: Độ rộng 12.1 in (307 mm), độ phận giải : 1024 x 768 LCD, màn hình cảm ứng điện dung</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ điều hành: Windows 7 embedded</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 2 cổng nối USB: 1 cái ở mặt sau và một cái ở mặt bên</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cổng nối HDMI và cổng nối Ethernet RJ-45</p> | <p>Bảo hành 1 năm </p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) | 2021-07-02 | Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) | 2021-07-02
1375 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở cao tần người lớn | Máy giúp thở cao tần | HFO (HFO.i) | Acutronic Medical System AG | Thụy Sĩ | Acutronic Medical System AG | Thụy Sĩ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 1550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Máy giúp thở cao tần&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-11-12 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-12-31
1376 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | BĂNG CA CẤP CỨU | JE-100 | Joson-Care Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Joson-Care Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 43000000 | t | Bộ | true | 2021-03-19 | 2021-09-19 | <p><strong>BĂNG CA CẤP CỨU</strong></p><p><strong>﻿Model: JE-100</strong></p><p><strong>Hãng SX: Joson-Care Enterprise Co., Ltd</strong></p><p><strong>Nước SX: Đài Loan</strong></p><p><strong> 1.&nbsp;Quy cách ( ±5%)</strong></p><p>- Tổng thể: Dài 1900 x rộng 750 x cao 650mm</p><p><strong>2. Chất liệu</strong></p><p>- Khung giường làm bằng inox SUS304, không gỉ.</p> | <p><strong>1. &nbsp;Quy cách ( ±5%)</strong></p><p>- Tổng thể: Dài 1900 x rộng 750 x cao 650mm</p><p><strong>2. Chất liệu</strong></p><p>- Khung giường làm bằng inox SUS304, không gỉ.</p><p><strong>3. Chức năng</strong></p><p><strong>- </strong>Nâng phần đầu: 0<sup>o</sup> – 80<sup>o</sup> bằng tay nắm đặt ở đầu băng-ca.</p><p>- Bốn bánh xe có đường kính 6’’ (152,4mm); gồm 2 bánh có khóa, 2 bánh lái.</p><p>-Cọc truyền dịch được xếp gọn ở đầu giường.</p><p>- Tải trọng an toàn: 200kg.</p><p><strong> 4. Phụ kiện</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Nệm giường chống lún (xẹp), vỏ nệm bằng da tổng hợp PU.</p><p>Dài 1800 x rộng 550 x cao 50mm.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2021-03-19 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2021-04-23
1377 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút dịch chạy điện | MÁY DẪN LƯU MÀNG PHỔI | THOPAZ + | Medela AG | Thụy Sĩ | Medela AG | Thụy Sĩ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 260000000 | t | Cái | true | 2021-05-27 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY DẪN LƯU MÀNG PHỔI</strong></p><p><strong>MODEL: THOPAZ +</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: MEDELA – THỤY SĨ</strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: THỤY SĨ</strong></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây hút dẫn lưu: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình chứa dịch 2 lít: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc tích hợp: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ&nbsp;</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hút dẫn lưu màng phổi, lồng ngực</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Theo dõi lưu lượng khí, áp lực hút và lượng dịch bệnh nhân theo thời gian thực</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị trên đồ thị 72h cả 3 giá trị trên </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gọn nhẹ, có pin sạc hỗ trợ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chạy êm, không ồn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27
1378 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy nhuộm tiêu bản tự động | Máy nhuộm tiêu bản tự động | Giotto | Diapath S.p.a | Italy | Diapath S.p.a | Italy | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ H&N Việt Nam | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1400000000 | t | Cái | true | 2021-05-07 | 2022-05-07 | <p>Máy nhuộm tiêu bản HE và nhuộm đặc biệt tự động hoàn toàn trong kỹ thuật giải phẫu bệnh.</p> | <p>Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn : 01 bộ</p><p><strong><em>Phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm:</em></strong></p><p>12 giá mang slide, khả năng chứa 30 lam/giá</p><p>30 bình chứa hóa chất </p><p>04 trạm nhận mẫu</p><p>04 trạm lấy mẫu ra</p><p>06 trạm rửa nước</p><p>01 tài liệu hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p> Máy nhuộm tự động các phương pháp nhuộm HE, PAP và nhuộm đặc biệt cho lam kính chứa mô, tế bào.</p><p>- Có chức năng đo mức hóa chất tự động, cho phép luôn luôn duy trì lượng hóa chất phù hợp và lượng mẫu nhuộm</p><p>- Tự động kiểm tra mức hóa chất trước khi nhuộm.</p><p>- Có chức năng nhận dạng mẫu nhộm, tự động nhận dạng mẫu nhuộm qua tay nắm giá chứa lam và quy trình nhuộm tránh nhầm lẫn</p><p>- Có chức năng quản lý hóa chất nhuộm</p><p>- Có chức năng cảnh báo thay hóa chất hết hạn, đảm bảo luôn luôn duy trì chất lượng mẫu nhuộm</p><p>- Có chức năng quản lý và báo thay bộ lọc than hoạt tính</p><p>- Có chức năng nhuộm ID, tự động nhận dạng ID quai móc và các phương pháp nhuộm liên quan.</p><p>- Có tính năng chạy tiếp chương trình khi có sự gián đoạn sảy ra.</p><p>- Có chức năng nhuộm nhiều chương trình cùng lúc.</p><p>- Có hệ thống cảnh báo tình trạng máy âm thanh và tín hiệu đèn LED.</p><p>- Không giới hạn số lượng chương trình được cài đặt.</p><p>- Bộ nhớ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Không giới hạn chương trình nhuộm</p><p>- Số bước của một chương trình&nbsp;: 50 bước</p><p>- Có tính năng lấy mẫu liên tục, mở nắp, nước cấp nước thải bằng phần mềm quản lý.</p><p>- Có tính năng quản lý dung môi.</p><p>- Có tính năng đo áp lực nước rửa bằng cảm biến</p><p>- Có tính năng khuyến cáo thay thế dung môi hết hạn.</p><p>- Có thể điều chỉnh số lượng trạm rửa : từ 2 đến 4 trạm</p><p>- Màn hình hiển thị: loại Colour touch-screen 13”.</p><p>- Có tính năng dừng khẩn cấp.</p><p>- Có khả năng di chuyển mẫu theo 3 trục: XYZ.</p><p>- Có khả năng nâng cấp lắp thêm hệ thống điều khiển từ xa bằng phần mềm điều khiển thông qua Teamviewer.</p><p>- Có tính năng đặt mật khẩu bảo vệ.</p><p>- Tổng số bể nhuộm: 40; Dung tích mỗi bể 450ml.</p><p>- Số bể rửa: 4 bể.</p><p>- Có thể sử dụng 02 bể rửa thành 02 bể dung môi nhuộm khi cần thiết.</p><p>- Số bể chứa dung môi: 26&nbsp;- 28 bể.</p><p>- Số khoang sấy: 2.</p><p>- Nhiệt độ trạm ủ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Khoảng từ nhiệt độ phòng đến 70°C</p><p>- Thời gian ủ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Từ 0 giây đến 119 phút 59 giây</p><p>- Số vị trí bổ sung và lấy mẫu&nbsp;&nbsp;: 08 trạm</p><p>- Công suất mỗi giá nhuộm: 30 slides.</p><p>- Số rack xử lý cùng một lúc&nbsp;&nbsp;: 12 rack</p><p>- Công suất 300 slides/giờ (tùy thuộc vào chương trình nhuộm).</p><p><br></p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ H&N Việt Nam | 2021-05-07 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ H&N Việt Nam | 2021-05-09
1379 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Xe đạp tập | XY-1 | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 25000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-10-01 | <p>XE ĐẠP TẬP</p><p>Model: XY-1</p><p>Xuất xứ: Xiangyu – China</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> | <p>Đồng hồ điện tử: 01</p> <p>Tay vịn: 01</p> <p>Bộ điều chấn: 01</p> <p>Yên đệm: 01</p> <p>Bàn đạp và đai buộc: 01</p> <p>Khung gầm: 01</p> | <p>Đồng hồ điện tử: 01</p> <p>Tay vịn: 01</p> <p>Bộ điều chấn: 01</p> <p>Yên đệm: 01</p> <p>Bàn đạp và đai buộc: 01</p> <p>Khung gầm: 01</p> <p>Bộ phận giảm xóc: 01</p> <p>Động cơ thủy lực: 01</p> <p>Màn hình hiển thị thông số: 01</p> <p>Bậc hỗ trợ lên xuống: 01</p> <p>Bọc yên đệm: 01</p> <p>Đệm lưng: 01</p> <p>Thanh điều chỉnh yên đệm: 01</p> | <p>1. Kích thước đóng thùng: 930x570x1200</p> <p>2. Tải trọng yên đệm: 135kg</p> <p>3. Cấp điều chỉnh yên đêm: 8</p> <p>4. Khoảng di chuyển yên đệm (mm): 0-230</p> <p>5. Tải trọng đệm lưng: 70 kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1380 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | GIƯỜNG ĐIỆN HỒI SỨC- CẤP CỨU (hỗ trợ chụp X.Quang ngay trên giường bệnh) | ES-96HD | Joson-Care Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Joson-Care Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 187500000 | t | Chiếc | true | 2021-04-23 | 2021-10-23 | <p><strong>GIƯỜNG ĐIỆN HỒI SỨC- CẤP CỨU (hỗ trợ chụp X.Quang ngay trên giường bệnh)</strong></p><p><strong>Model: ES- 96HD</strong></p><p><strong>Hãng SX: Joson-Care Enterprise Co., Ltd</strong></p><p><strong>Nước SX: Đài Loan</strong></p> | <p><strong>1. </strong>&nbsp;<strong>Quy cách (±5%)</strong></p> <ul> <li>Chiều dài: 2250mm</li> <li>Chiều rộng: 1070mm (khi nâng lan can)</li> </ul> <p style="margin-left:.25in;">960mm (khi nâng lan can)</p> <ul> <li>Quy cách trong: L 2020 x W 925mm</li> <li>Chiều cao: 450 – 755 mm</li> </ul> <p><strong>2. </strong>&nbsp;<strong>Chất liệu</strong></p> <ul> <li>Khung giường làm bằng sắt sơn tĩnh điện.</li> <li>Mặt giường làm bằng nhựa ABS, có lỗ thoáng khí.</li> <li>Tấm chắn đầu/ đuôi giường làm bằng nhựa ABS.</li> <li>Lan can làm bằng nhựa ABS.</li> </ul> <p><strong>3. Phụ kiện:</strong></p> <ul> <li> <p>- Giá truyền dịch 2 móc: HK-016</p> - Nệm giường: &nbsp;HK-301<br /> (1) L2000 x W850 x H100mm<br /> (2) Vỏ nệm: Nylon, chống thấm nước, thoáng khí.<br /> (3) Lớp trong: mặt trên là mút dạng gợn sóng, thoáng khí; mặt dưới là mút ép cứng, không xẹp</li> </ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-11 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2021-04-23
1381 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Ri-Quadro Spiral Implant D-3.3mm / L-16mm (narrow Line) | NL-QSI-3.3-16 | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 7020000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.3</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.3</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.3</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
1382 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp | SPS 4270 | Cisabrasile Ltda | Brazil | Cisabrasile Ltda | Brazil |  | Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam | Brazil | Nhóm 6 |  |  | 4580000000 | t | Chiếc | false | 2021-04-12 | 2021-12-31 | <p>Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp</p><p>Model: SPS 4270</p><p>Hãng sản xuất: Cisabrasile Ltda&nbsp;</p><p>Xuất xứ: Brazil</p> | <p>Máy chính (01 Bộ)</p><p>Giỏ đựng đồ (02 Cái)</p><p>Giá đỡ bên trong (01 Cái)</p><p>Sách hướng dẫn sửa chữa và vận hành (01 Bộ)</p> |  | <p>Máy tiệt trùng Plasma thế hệ mới kiểu đứng hoạt động với lumens dài và an toàn 100%. Kích thước thiết bị:</p><p>- Buồng chữ nhật, dung tích 142 lít, kích thước: 450x450x700mm</p><p>- Kích thước tổng thể: 1000x1850x1096mm</p><p>Phương thức tiệt trùng: Tiệt trùng ở nhiệt độ thấp (45-50 °C), với plasma và dung dịch tiệt trùng dựa trên hydrogen peroxide cùng các hợp chất khác cho phép đạt được kết quả tuyệt vời về mức độ khử trùng với các dụng cụ rỗng và lumens bên trong.</p><p>Cửa đơn, trượt dọc, tự động với hệ thống khóa an toàn. Cửa được trang bị cửa sổ (cửa sổ) cho phép kiểm tra vật liệu trong quá trình tiệt trùng.</p><p>Tính năng an toàn cao cho người vận hành và máy móc:</p><p>- Khóa cửa an toàn</p><p>- Bảo vệ quá nhiệt.</p><p>- Hệ thống PLC kép để điều khiển và an toàn.</p><p>- Bộ chuyển đổi áp suất kép đảm bảo an toàn khi thực hiện chu trình.</p><p>- Dừng đóng cửa nếu có chướng ngại vật cản trở việc đóng cửa.</p><p>- An toàn điện</p><p>- An toàn điện tử</p><p>- Nút dừng khẩn cấp.</p><p>Kết nối điện: 380 V +/- 10%, 3 pha + N + E, 50 HZ</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam | 2021-04-12 | Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam | 2021-04-12
1383 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Bộ nội soi TMH | XVS3 | Chammed Co. Ltd. | Hàn Quốc | Chammed Co. Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH Trivina |  | Nhóm null |  |  | 409000000 | t | Bộ | false | 2021-05-07 | 2023-05-31 | <p>Là thiết bị nội soi chuyên dụng cho chuyên khoa TMH</p><p>Sử dụng công nghệ nguồn sáng LED</p><p>Chi tiết xem catalog</p> | <p>Nguồn sáng LED tích hợp: 01 chiếc</p><p> Camera và dây dẫn sáng: 01 chiếc </p><p> Adapter cho ống soi: 01 chiếc</p><p> Màn hình LCD 19'': 01 chiếc</p><p> Công tắc đạp chân: 01 chiếc</p><p> Xe đẩy máy chuyên dụng: 01 chiếc</p><p> Ống soi tai: 01 chiếc</p><p> Ống soi mũi/họng: 01 chiếc</p> |  | <p>Xem Catalog đính kèm</p> | <p>Bảo hành: 12 tháng</p><p>Bảo trì sau bảo hành: theo yêu cầu của đơn vị sử dụng. Có báo giá riêng theo từng thời điểm.</p><p><br></p><p>Thông tin chi tiết xin liên hệ:</p><p>Công ty TNHH Trivina</p><p>www.trivina.vn</p><p>E-maill: info@trivina.vn</p><p><br></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Trivina | 2021-05-07 | Công ty TNHH Trivina | 2021-05-07
1384 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết động xâm lấn | Máy đo huyết động xâm lấn | Máy đo huyết đọng HemoSphere bản nâng cao- HemoSphere Advance Monitoring Platform | HemoSphere Advance Monitoring Platform | Edwards Lifesciences | Mỹ | Edwards Lifesciences | Mỹ |  | Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 3700000000 | t | Bộ | false | 2021-07-02 | 2022-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy đo huyết động tiên tiến HemoSphere là loại máy do guyết động ít xâm lấn avf không xâm lấn kết hợp. Máy bao gồm các mô-đun có thể tháo lắp dễ dàng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của bệnh viện</span></p> | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Máy bao gồm 1 Monitor và các bộ Mô-dun dùng cho các loại sensor, catheter được sản xuất bởi hãng Edwards. Đi kèm là các cáp nối với từng mô-đun. Máy được nâng cấp các phần mềm để tăng các thông số được tính toán hơn so với bản cơ bản </span></p> |  | <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cân nặng: 10 lb (4.5kg)</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: Cao 11.7 in (297 mm), Rộng 12.4 in (315 mm), Sâu 5.56 in (141 mm)</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình: Độ rộng 12.1 in (307 mm), độ phận giải : 1024 x 768 LCD, màn hình cảm ứng điện dung</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ điều hành: Windows 7 embedded</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 2 cổng nối USB: 1 cái ở mặt sau và một cái ở mặt bên</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cổng nối HDMI và cổng nối Ethernet RJ-45</p> | <p>bảo hành 1 năm</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) | 2021-07-02 | Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) | 2021-07-02
1385 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm đo mật đô xương | máy đo loãng xương sóng siêu âm | CM-300 | Furuno Electric Co., Ltd. | Nhật Bản | Furuno Electric Co., Ltd. | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN |  | Nhóm 3 |  |  | 320000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-12-31 | <p>+&nbsp;<strong>CM 300</strong>&nbsp;là máy đo loãng xương nhỏ gọn ứng dụng công nghệ siêu âm trong chuẩn đoán&nbsp;<strong>đo loãng xương</strong>, đây là yếu tố thu hút nhất trong việc yêm tâm kiểm tra ngay cả đối với bệnh nhân mang thai.</p><p>+ Đặc biệt sản phẩm&nbsp;<strong>không sử dụng tia X-Quang</strong>, an toàn cho mọi đối tượng. Thuận lợi cho các Bệnh nhân sản phụ khoa, người già&nbsp;và trẻ em.&nbsp;</p><p>+ Thời gian thăm khám nhanh 3 - 10 giây sẽ&nbsp;nhận được kết quả, thực hiện phép đo đơn giản, thoải mái, dễ sử dụng.&nbsp;&nbsp;</p><p>+ 5 khả năng điều chỉnh kích cỡ bàn chân để phù hợp cho mọi đối tượng bệnh nhân: người lớn, trẻ em, người già,...&nbsp;&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-31
1386 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | GIƯỜNG ĐIỆN CẤP CỨU | ES-12HD | Joson-Care Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Joson-Care Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 312500000 | t | Chiếc | true | 2021-04-23 | 2021-10-23 | <p><strong>GIƯỜNG ĐIỆN CẤP CỨU </strong></p><p><strong>Model: ES-12HD</strong></p><p><strong>Hãng SX: Jonson Care Enterprise Co., Ltd</strong></p><p><strong>Nước SX: Đài Loan</strong></p> | <p><b>GIƯỜNG ĐIỆN CẤP CỨU </b></p> <p>A.&nbsp; Qui Cách (+ 5%)</p> <p>+ Quy cách tổng thể: Dài 2220mm</p> <p>- Rộng 950mm (khi hạ lan can)</p> <p>- Rộng 1000mm (khi nâng lan can)</p> <p>+ Quy cách trong:</p> <p>- Dài 2020mm x Rộng 900mm</p> <p>- Chiều cao 455 ~ 745 mm</p> <p>B.&nbsp; Chất liệu:</p> <p>-Khung giường bằng sắt sơn tĩnh điện và nhựa ABS</p> <p>không độc kháng khuẩn</p> <p>-Đầu giường&nbsp; và&nbsp; đuôi giường&nbsp; làm bằng nhựa ABS</p> <p>C.&nbsp; Chức năng :</p> <p>- Phần đầu nâng lên&nbsp; 0° ~&nbsp; 75°</p> <p>- Phần chân nâng lên&nbsp; 0° ~&nbsp; 30°</p> <p>- Phạm vi lên xuống của mặt giường là 290mm</p> <p>- Điều khiển giường bằng 2 bảng điện tử gắn trên lan can</p> <p>- Một bảng điều khiển trung tâm ở cuối giường</p> <p>- Có hệ thống khóa các chức năng ở bảng điều khiển trung tâm</p> <p>- Giường có thắng ( phanh) trung tâm</p> <p>- 4 bánh xe có kích thước 12.7cm</p> <p>- CPR - nút hạ giường khẩn cấp khi cấp cứu ( trong vòng</p> <p>2-3 giây)</p> <p>- Hệ thống hỗ trợ chụp X - quang phần lưng, đầu</p> <p>- Mặt giường nghiêng&nbsp; đầu và chân ±12 º</p> <p>- Tải trọng: 230 kg</p> <p>- Co pin dự phòng</p> <p>D.&nbsp; Phụ kiện:</p> <p>1. Giá truyền dịch 2 móc:</p> <p>2. Nêm giường&nbsp; HK-301(L2000 x W850 x H100mm)</p> <p>&nbsp;lớp ngoài : nilon,chống thấm, thoáng khí</p> <p>Lớp trong : Mút đặc biệt , Không bị xẹp</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-11 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2021-04-23
1387 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Bộ nội soi TMH | Cham vision | Chammed Co. Ltd. | Hàn Quốc | Chammed Co. Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Trivina | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 306000000 | t | Bộ | false | 2020-11-07 | 2021-12-31 | <p>Bộ nội soi TMH để thăm khám TMH</p><p>Có thể sử dụng độc lập hoặc đi kèm bàn khám TMH</p> | <p>Nguồn sáng tích hợp: 01</p> <p>Camera và dây dẫn sáng: 01</p> <p>Màn hình LCD: 01</p> <p>Xe đẩy máy có giá treo camera: 01</p> <p>Bàn đạp điều khiển: 01</p> <p>Ống soi cứng đi kèm: 01</p> <p>HDSD: 01</p> <p>&nbsp;</p> |  | <p>Xem catalog đính kèm</p> | <p>Bảo hành: 12 tháng</p><p>Bảo trì sau bảo hành: theo yêu cầu của đơn vị sử dụng (có báo giá riêng)</p><p>-------------------------------</p><p>* Mọi chi tiết xin liên hệ:</p><p>Công ty TNHH Trivina</p><p>www.trivina.vn</p><p>E-mail: info@trivina.vn</p><p>-------------------------------</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Trivina | 2020-11-07 | Công ty TNHH Trivina | 2021-05-07
1388 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy khoan đa năng | Bộ khoan cưa phẫu thuật | OK4002B | Shanghai Ortho King Medical Device Co., Ltd | Trung Quốc | Shanghai Ortho King Medical Device Co., Ltd | Trung Quốc |  | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 40150000 | t | Bộ | true | 2021-03-26 | 2022-03-26 | <p><strong>Bộ khoan điện phẫu thuật kết hợp xương</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MODEL<strong>: OK4002B</strong></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ sạc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ chuyển đổi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp đựng dụng cụ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khóa mở mũi khoan</p><p> Bộ mũi khoan</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hấp tiệt trùng đến 135 độ C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin NI-MH không bộ nhớ môi trường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mô tơ hiệu năng cao, ổn định</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: ≥70W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mô men xoắn cực đại: 4.8N.m</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ: 0-950 vòng/phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn: ≤40dB</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2021-03-26 | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2021-03-26
1389 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh StarLED 3NX có bảng điều khiển Bluetooth | StarLED 3NX | ACEM SpA | Italy | ACEM SpA | Italy | ["2021"] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | Italy | Nhóm null |  |  | 800000000 | t | Cái | true | 2021-04-12 | 2021-05-31 | <p>StarLED3 NX là đèn sản xuất bởi công ty ACEM dựa trên công nghệ LED thế hệ kế tiếp, đảm bảo ánh sáng lạnh, tuổi thọ cao và tiêu thụ năng lượng thấp. Đèn mổ này có thể sử dụng trong tất cả các phòng phẫu thuật. Nó được thiết kế tối ưu không chỉ cho thăm khám, nha khoa mà còn cho sản phụ khoa, da liễu và các ứng dụng phẫu thuật khác.</p><p>StarLED3 NX đảm bảo ánh sáng đồng nhất và không đổ bóng nhờ có hệ thống quang học trên LED được chế tạo bởi ACEM giúp chiếu tia sáng tốt nhất. Khu vực chiếu sáng được tỏa sáng chuẩn, đảm bảo trực quan và điều kiện phẫu thuật hoàn hảo.</p> | <p><strong>Cấu hình:</strong></p><p>•&nbsp;02 đầu đèn gắn trên 2 nhánh đèn</p><p>•&nbsp;Tay nắm đèn, tiệt trùng được: 02 chiếc</p><p>• Bảng điều khiển gắn tường: đồng bộ thông số cài đặt bảng gắn đèn và gắn tường thông qua sóng Bluetooth: 01 bảng </p><p>• Hướng dẫn sử dụng Việt-Anh: 01 bộ</p> |  | <p><strong>Thông số chi tiết</strong></p><ul><li>Nguồn điện cung cấp: 100-240 VAC +/- 10%</li><li>Công suất tiêu thụ: 69W</li><li>Tần số: 50/60Hz</li><li>Nguồn sáng: LED</li><li>Tuổi thọ bóng đèn: khoảng 50.000 giờ</li><li>Cường độ sáng tại tâm, Ec @ 100 cm: 130.000 lux</li><li>Điều chỉnh cường độ sáng: từ 5% đến 100%</li><li>Nhiệt độ màu, CCT: 4500<sup>o</sup>K</li><li>Chỉ số biểu diễn màu, Ra: 95</li><li>Chỉ số R9: &gt; 90</li><li>Toạ độ màu: x=0.365, y=0.370</li><li>Đường kính chiếu sáng: 24-33 cm</li><li>Khoảng cách làm việc có thể điều chỉnh tiêu cự: 70-150cm</li><li>Độ sâu sáng L1 + L2 (20%): 117cm </li><li>Độ sâu sáng L1 + L2 (60%): 71cm</li><li>Trọng lượng đầu đèn: 4 kg</li><li>Đường kính đầu đèn: 50 cm</li><li>Cánh tay cho trần nhà thấp (LCH): tuỳ chọn</li><li>Tay nắm chỉnh đèn: Tháo và hấp tiệt trùng được.</li><li>Màu sắc: RAL 9002 trắng</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-04-12 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-04-12
1390 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Accufuser | C0050L | Woo Young Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | Woo Young Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 499000 | t | Cái | true | 2020-10-26 | 2022-01-26 | <p>Bơm truyền dịch với bóng Silicone di động và sử dụng một lần</p><p>Lý tưởng cho kiểm soát đau sau phẫu thuật, kiểm soát đau do ung thư, do hoá trị liệu, do bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) và điệu trị kháng sinh.</p> | <p>Accufuser Model: C0050L</p> <p>C: Loại dòng liên tục</p> <p>0050: Tốc độ dòng 5ml/giờ</p> <p>L: Thể tích bình chứa 300ml.</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | 2020-10-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | 2021-03-01
1391 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi dạ dày - đại tràng | EPK-i5500c | HOYA Corporation | Nhật Bản,Malaysia | HOYA Corporation | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An |  | Nhóm 2 |  |  | 3500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2022-12-31 | <p>Hệ thống nội soi dạ dày - đại tràng sử dụng công nghệ mới nhất với tính năng chẩn đoán ung thứ sớm</p> | <ol> <li>Bộ xử lý hình ảnh nội soi EPK-i5500c: 01 bộ</li> <li>Dây nội soi dạ dày ống mềm kèm phụ kiện tiêu chuẩn EG29-i10c: 01 bộ</li> <li>Dây nội soi đại tràng ống mềm kèm phụ kiện tiêu chuẩn EC38-i10cM: 01 bộ</li> <li>Bộ kiểm tra rò rỉ dây soi SHA-P5: 01 cái</li> </ol> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2020-11-02 | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2021-05-11
1392 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | ELITe InGenius | ELITe InGenius | Precision System Science Co., Ltd. | Nhật Bản | ElitechGroup S.p.A | Italy |  | Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ và Công Nghệ Cuộc Sống | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 4300000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-10 | 2021-12-31 | <p><strong>ELITe InGenius®</strong> là một hệ thống tích hợp từ mẫu-đến-kết quả dành riêng cho xét nghiệm chẩn đoán phân tử. Hệ thống tự động hoàn toàn thực hiện từ tách chiết, khuếch đại đến phân tích kết quả với danh mục nhiều xét nghiệm và tính linh hoạt chưa từng có. Hệ thống kết hợp tách chiết phổ rộng trên nhiều loại mẫu khác nhau trong một định dạng thống nhất với real-time PCR. Hệ thống có khả năng kiểm soát độc lập và đơn lẻ nhiều loại xét nghiệm trong cùng một mẻ cho phép các phòng xét nghiệm phát triển và thực hiện các danh mục xét nghiệm tùy chọn theo nhu cầu.</p> | <p> - Thiết bị chính kèm phụ kiện vận hành: 01 bộ</p><p> - Tài liệu HDSD: 01 bộ</p> | <p> - Bộ hóa chất chạy thử máy: 02 bộ</p><p> - Số protocol mở theo yêu cầu: 03 protocols</p> | <p> - Kích thước (WxDxH): 100x75x85 cm</p><p> - Khối lượng: 184 kg</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ và Công Nghệ Cuộc Sống | 2020-12-10 | Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ và Công Nghệ Cuộc Sống | 2021-02-02
1393 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | BĂNG CA CẤP CỨU | JE-350 | Joson-Care Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Joson-Care Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 187500000 | t | Chiếc | true | 2021-04-23 | 2021-10-23 | <p><strong>BĂNG CA CẤP CỨU (hỗ trợ chụp X-Quang)</strong></p><p><strong>Model: JE-350</strong></p><p><strong>Hãng SX: Joson-Care Enterprise Co., Ltd</strong></p><p><strong>Nước SX: Đài Loan</strong></p><p>&nbsp;</p> | <p><strong>1. </strong>&nbsp;<strong>Quy cách ( ±5%)</strong></p> <ul> <li>Chiều dài: 2120 mm</li> <li>Chiều rộng: 850 mm (khi nâng lan can)</li> </ul> <p style="margin-left:.25in;">790 mm (khi ha lan can)</p> <ul> <li>Quy cách trong: L1930- W630 mm</li> <li>Chiều cao: 580-927mm</li> </ul> <p><strong>2. Chất liệu</strong></p> <p>- Khung giường làm bằng sắt sơn tĩnh điện.</p> <p>- Mặt giường và lan can làm bằng nhựa ABS.</p> <p><strong>3.&nbsp; </strong>&nbsp;<strong>Phụ kiện</strong></p> <p>Nệm giường chống lún (xẹp), vỏ nệm bằngda tổng hợp PU.</p> <p>Size: Dài 1800 x rộng 550 x cao 50mm.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2021-04-23
1394 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Xe lăn ( dùng trong phòng Mri ) | HO-W101 | Nanning Hhao Technology Co., Ltd | Trung Quốc | Nanning Hhao Technology Co., Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 25000000 | t | Chiếc | false | 2021-05-07 | 2022-05-07 | <p><strong>XE LĂN </strong>( Dùng Trong Phòng MRI)</p><p><em>Model: HO-W101</em></p><p><em>Nhà xuất khẩu: HHAO MEDI CO., LTD</em></p><p><em>Nhà sản xuất: NANNING HHAO TECHNOLOGY CO.,LTD</em></p><p><em>Xuất xứ: Trung Quốc</em></p><p><em>Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE</em></p> | <p>01 Xe lăn hoàn chỉnh</p> |  | <p><strong><u>Đặc điểm:</u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe lăn được làm hoàn toàn bằng nhựa, không từ tính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chủ yếu được sử dụng trong phòng MR, phù hợp với 1,5T, 3.0T như nhãn hiệu GE, Philips, SIEMENS, TOSHIBA...</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe có thể kéo thụt vào</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe trước kích thước 8” với vòng bị có độ chính xác cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe sau kích thước 24”, đẩy nhẹ và trơn chu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần gác tay có thể gỡ ra </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần gác chân có thể điều chỉnh được</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng gấp lại</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng tải tối đa: 100kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màu sắc: Đen</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 500 x 400 x 850 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2021-05-07 | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2021-05-07
1395 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Xe đạp tập | XY-2A | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 71250000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-10-01 | <p>XE ĐẠP TẬP</p><p>Model: XY-2A</p><p>Xuất xứ: Xiangyu – China</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> | <p>Đồng hồ điện tử: 01</p> <p>Tay vịn: 01</p> <p>Bộ điều chấn: 01</p> <p>Yên đệm: 01</p> <p>Bàn đạp và đai buộc: 01 bộ</p> <p>Khung gầm: 01</p> <p>Đệm lưng: 01</p> <p>Thanh điều chỉnh yên đệm: 01</p> | <p>Đồng hồ điện tử: 01</p> <p>Tay vịn: 01</p> <p>Bộ điều chấn: 01</p> <p>Yên đệm: 01</p> <p>Bàn đạp và đai buộc: 01 bộ</p> <p>Đệm lưng: 01</p> <p>Thanh điều chỉnh yên đệm: 01</p> <p>Khung gầm: 01</p> <p>Bộ phận giảm xóc: 01</p> <p>Động cơ thủy lực: 01</p> <p>Màn hình hiển thị thông số: 01</p> <p>Bậc hỗ trợ lên xuống: 01</p> <p>Bọc yên đệm: 01</p> | <p>1. Kích thước đóng thùng: 1600×580×1400</p> <p>2. Tải trọng yên đệm: 135kg</p> <p>3. Cấp điều chỉnh yên đêm: 8</p> <p>4. Khoảng di chuyển yên đệm trước sau (mm): 0～230</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1396 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng | HJ-60 | Xuzhou Hengjia Electronic Technology Co., Ltd | Trung Quốc | Xuzhou Hengjia Electronic Technology Co., Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 165000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-18 | 2022-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Máy nội soi tai mũi họng là hệ thống&nbsp;thăm khám và chẩn đoán các bệnh lý thuộc hệ thống Tai- Mũi- Họng…</span></p> | <p><strong>Cấu hình gồm:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Xử lý ảnh HD810&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;Nguồn sángled HJ30&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 chiếc&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;Camera HD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;Dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;Đầu nối với ống soi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 Chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;Ống soi 0o-4mm-175mm: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;Ốngsoi 70o-4mm-175mm:01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;Màn hình 21” HD2110: 01 chiếc</p><p>- Xe đẩy chuyên dụng : 01 chiếc</p><p>- Card lấy ảnh HD+&nbsp;dây cáp nối tín hiệu HDMI: 01 bộ</p><p>-Bàn đạp chụp hình,dừng hình trên máy tính.</p><p>- Dây nguồn</p><p>- Tài liệu hướng dẫn bằng Tiếng Anh</p> |  | <p>Thông số kỹ thuật:&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Camera 1/2.8’’CMOS</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình màu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước hình ảnh: 1560*900/1920*1080</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 900lines/1080lines</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tín hiệu đầu ra: DVI/SDI/VGA/BNC</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số: &gt;50db</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển camera: tự động cân bằng và dừng hình trên camera</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống quét: quét liên tục</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nối camera: 2,5m/dài tuỳ chỉnh</p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Nhiệt độ màu: AC220/110V+-10%</span></li></ul> | <ul><li>Bảo hành 12 tháng đối với máy, 06 tháng đối với ống soi</li><li>Bảo trì, thay thế, sửa chữa trọn đời sản phẩm.</li></ul> | Ống soi, dây sáng, đầu nối với ống soi, bo, mạch, kính CCD... |  |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2021-05-18 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2021-05-18
1397 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | MONITOR 6 THÔNG SỐ CÓ HUYẾT ÁP XÂM NHẬP | VITAPIA7212 | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 80000000 | t | Cái | true | 2021-05-27 | 2021-12-31 | <p><strong>MONITOR 6 THÔNG SỐ CÓ HUYẾT ÁP XÂM NHẬP</strong></p><p><strong>MODEL: VITAPIA7212</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: TRISMED – HÀN QUỐC</strong></p><p>X<strong>UẤT XỨ: HÀN QUỐC</strong></p><p class="ql-align-center"><br></p><p><strong>&nbsp;</strong></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính với màn hình cảm ứng 12.1 inch: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây điện cực ECG 5 lead: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây hơi và bao đo huyết áp NIBP người lớn: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ ống lấy mẫu và cảm biến đo IBP: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến đo SpO2 người lớn: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến đo nhiệt độ qua da: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc tích hợp: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ&nbsp;</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế bán mô-đun và tích hợp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đa thông số: ECG, NIBP, Sp02, Resp, Temp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tham số tùy chọn: 12 kênh ECG, 2-IBP, 4-IBP, EtC02, Anesthetic gas</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác dễ dàng với điều hướng bằng nút và chạm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu thụ điện năng thấp: hoạt động pin 6 giờ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian khởi động hệ thống ngắn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ tưới máu thấp và đo lường chính xác (SpO2)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu nối chất lượng cao để sử dụng lâu dài và đo lường đáng tin cậy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ trong lớn giúp lưu dữ liệu hơn 60 ngày</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu ra video HDMI</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khe cắm thẻ nhớ micro SD bên ngoài</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống mạng trung tâm tùy chọn (có dây / không dây)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27
1398 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | BĂNG CA CẤP CỨU | JE-300 | Joson-Care Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Joson-Care Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-23 | 2021-10-23 | <p><strong>BĂNG CA CẤP CỨU</strong></p><p><strong>Model: JE-300</strong></p><p><strong>Hãng SX: Joson-Care Enterprise Co., Ltd</strong></p><p><strong>Nước SX: Đài Loan</strong></p> | <p><strong>1. </strong>&nbsp;<strong>Quy cách ( ±5%)</strong></p> <ul> <li>Chiều dài: 2120 mm</li> <li>Chiều rộng: 850 mm (khi nâng lan can)</li> </ul> <p style="margin-left:.25in;">790 mm (khi ha lan can)</p> <ul> <li>Quy cách trong: L1930- W630 mm</li> <li>Chiều cao: 580-927mm</li> </ul> <p><strong>2. Chất liệu</strong></p> <p>- Khung giường làm bằng sắt sơn tĩnh điện.</p> <p>- Mặt giường và lan can làm bằng nhựa ABS.</p> <p><strong>3. Phụ kiện</strong></p> <p>- Nệm giường chống lún (xẹp), vỏ nệm bằng da tổng hợp PU.</p> <p>- Dài 1800 x rộng 550 x cao 50mm.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2021-04-23
1399 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết động xâm lấn | Máy đo huyết động xâm lấn | Máy đo huyết động HemoSphere bản đầy đủ- HemoSphere Advance Monitoring Platform | HemoSphere Advance Monitoring Platform | Edwards Lifesciences | Mỹ | Edwards Lifesciences | Mỹ |  | Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 3800000000 | t | Bộ | false | 2021-06-15 | 2022-12-31 | <p>Máy đo huyết động tiên tiến HemoSphere là loại máy do guyết động ít xâm lấn avf không xâm lấn kết hợp. Máy bao gồm các mô-đun có thể tháo lắp dễ dàng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của bệnh viện</p> | <p>Máy bao gồm 1 Monitor và các bộ Mô-dun dùng cho các loại sensor, catheter được sản xuất bởi hãng Edwards. Đi kèm là các cáp nối với từng mô-đun</p> |  | <p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cân nặng: 10 lb (4.5kg)</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: Cao 11.7 in (297 mm), Rộng 12.4 in (315 mm), Sâu 5.56 in (141 mm)</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình: Độ rộng 12.1 in (307 mm), độ phận giải : 1024 x 768 LCD, màn hình cảm ứng điện dung</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ điều hành: Windows 7 embedded</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 2 cổng nối USB: 1 cái ở mặt sau và một cái ở mặt bên</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cổng nối HDMI và cổng nối Ethernet RJ-45</p> | <p>BẢo hành 1 năm </p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) | 2021-07-02 | Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) | 2021-07-02
1400 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 20 lít | HA-20DR | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 32000000 | t | Cái | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <ul><li><br></li></ul><p><strong>Ứng dụng: </strong>Nồi hấp tiệt trùng cỡ nhỏ kiểu HA-20DR được thiết kế dạng nằm ngang, có tính cơ động cao, sử dụng được tại các vị trí có không gian nhỏ. Nồi được sử dụng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ bằng kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám…</p> | <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Máy chính: 1 cái</li> <li>Phụ kiện tiêu chuẩn:</li> </ul> <ul> <li>Khay đựng vật hấp, làm bằng thép không gỉ SUS 304: 1 cái</li> <li>Dây cáp nguồn: 1 cái</li> <li>Dây nối đất: 2 m</li> <li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 1 quyển</li> <li>Quy trình vận hành: 1 tờ (dán trên máy)</li> </ul> |  | <ul> <li>Dung tích: 20 lít.</li> <li>Loại cửa ngang, kiểu mở xoay tay.</li> <li>Vật liệu chính: Mặt trước và đáy được làm bằng thép không gỉ SUS 304, phần còn lại chế tạo bằng thép phủ sơn tĩnh điện.</li> <li>Điều khiển nhiệt độ, thời gian hoàn toàn bằng vi xử lý.</li> <li>Giao diện với người sử dụng thông qua màn hình LCD và bàn phím.</li> <li>Chương trình tiệt trùng: 3 chương trình.</li> <li>Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm<sup>2</sup>.</li> <li>Dải cài đặt nhiệt độ tiệt trùng: 105°C – 135°C.</li> <li>Dải cài đặt thời gian tiệt trùng: 1 – 180 phút.</li> <li>Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút.</li> <li>Sấy khô bằng điện.</li> <li>Công suất tiêu thụ lớn nhất: 2 kW.</li> <li>Nguồn điện: 220VAC ± 10%/ 50Hz.</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-22 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05
1401 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Hệ thống Bồn Oxy lỏng 5m3 | CFL-5/1.6 | Xinxiang Chengde Energy Technology Equipment Co., Ltd. | Trung Quốc | Xinxiang Chengde Energy Technology Equipment Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần khí y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 1752645000 | t | Hệ thống | false | 2021-04-23 | 2022-04-23 | <p>Hệ thống bồn Oxy lỏng Chứa Oxy lỏng để cung cấp nguồn Oxy tinh khiết, thông qua hệ thống đường ống khí y tế cấp cho bệnh nhân, Hỗ trợ bệnh nhân hô hấp.</p> | <p>Cấu hình bao gồm:</p><p>Bồn Oxy lỏng</p><p>Dàn hóa hơi</p><p>Bộ giảm áp</p><p>Và các phụ kiện tiêu chuẩn</p> | [7 empty] | Công ty cổ phần khí y tế Việt Nam | 2021-04-23 | Công ty cổ phần khí y tế Việt Nam | 2021-04-23
1402 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng | HJ-60 | Xuzhou Hengjia Electronic Technology Co., Ltd | Trung Quốc | Xuzhou Hengjia Electronic Technology Co., Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 120000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-18 | 2022-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Máy nội soi tai mũi họng là hệ thống&nbsp;thăm khám và chẩn đoán các bệnh lý thuộc hệ thống Tai- Mũi- Họng…</span></p> | <p><strong>Cấu hình gồm:</strong></p><p>&nbsp;-Xử lý ảnh HD710: 01 chiếc</p><p>- Nguồn sángled HJ30: 01 chiếc&nbsp;</p><p>-Camera HD: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;Dây dẫn sáng: 01 chiếc</p><p>-Đầu nối với ống soi: 01 Chiếc</p><p>-Ốngsoi 0o-4mm-175mm: 01 chiếc</p><p>-Ống soi 70o-4mm-175mm:01 chiếc</p><p>-Màn hình19” HD1910:01 chiếc</p><p>-Xe đẩy chuyên dụngsx tại VN:01 chiếc</p><p>-Dây nguồn</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Tài liệu hướng dẫn bằng Tiếng Anh</span></p> |  | <p>Thông số kỹ thuật:&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Camera 1/2.8’’CMOS</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình màu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước hình ảnh: 1560*900/1920*1080</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 900lines/1080lines</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tín hiệu đầu ra: DVI/SDI/VGA/BNC</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số: &gt;50db</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển camera: tự động cân bằng và dừng hình trên camera</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống quét: quét liên tục</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nối camera: 2,5m/dài tuỳ chỉnh</p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Nhiệt độ màu: AC220/110V+-10%</span></li></ul> | <ul><li>Bảo hành 12 tháng đối với máy, 06 tháng đối với ống soi.</li><li>Bảo trì, sửa chữa, thay thế trọn đời sản phẩm.</li></ul><p><br></p> | Ống soi, bo, mạch, kính CCD, đầu nối với ống soi... |  |  |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2021-05-18 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2021-05-18
1403 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | GIƯỜNG BỆNH ĐA CHỨC NĂNG HỒI SỨC CẤP CỨU | TN-E3L | TaeDong Prime Co., Ltd. | Hàn Quốc | TaeDong Prime Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 95000000 | t | Cái | false | 2021-05-27 | 2021-12-31 | <p><strong>GIƯỜNG BỆNH ĐA CHỨC NĂNG HỒI SỨC CẤP CỨU</strong></p><p><strong>MODEL: TN-E3L</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: TAEDONG – HÀN QUỐC</strong></p><p>X<strong>UẤT XỨ: HÀN QUỐC</strong></p><p class="ql-align-center"><br></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giường chính: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe 5 inch: 04 Cái.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đệm: 01 Chiếc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn ăn : 01 Chiếc.</p><p>Cọc truyền dịch: 01 Cái</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Motor tự động điều chỉnh độ cao, cũng như nâng hạ phần gối và lưng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khung hỗ trợ chữ L ổn định.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu giường bằng nhựa PP, có thể tháo rời.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lan can an toàn, chắc chắn có thể gấp lại và chịu được va chạm mạnh.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống bánh xe khóa theo tiêu chuẩn Euro 5”.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện ít gây tiếng ồn và có độ bền cao.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27
1404 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường y tế 1 tay quay | MDK-T1611 | Zhangjiagang Medycon Machinery Co., Ltd. | Trung Quốc | Zhangjiagang Medycon Machinery Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công Ty TNHH Mi Vi Ti | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 15000000 | t | Cái | true | 2021-05-08 | 2021-05-18 | <p>Giường 1 tay quay sắt sơn tĩnh điện</p><p>Kích thước: D2150*R950*C500mm</p> | <p>Khung giường kết hợp với vạt giường làm bằng thép tấm dập sơn epoxy, nhúng nhựa chống trầy xướt</p><p>Chức năng nâng lưng: 0-75°(±5°) bằng tay quay</p> |  | <p>Linh kiện chuẩn:</p><p>- Tay quay: 1 cái</p><p>- Đầu đuôi giường tháo ráp: 2 cái</p><p>- Bánh xe&nbsp;5” có khóa, êm - không ồn</p><p>- Thanh chắn hợp kim nhôm gấp xếp bằng nút bấm: 2 thanh</p><p>- Móc treo nước tiểu: 4 cái</p><p>- Lỗ cọc truyền dịch: 4 lỗ</p><p>- Cọc truyền dịch: 1 cái</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Mi Vi Ti | 2021-05-08 | Công Ty TNHH Mi Vi Ti | 2021-05-08
1405 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng nhanh 19l | 2340MK | TUTTNAUER EUROPE B.V | Hà Lan | TUTTNAUER EUROPE B.V | Hà Lan |  | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | t | Cái | false | 2021-05-18 | 2021-09-30 | <ul><li>Có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương</li><li>Đáp ứng các tiêu chuẩn và qui định/hướng dẫn kỹ thuật: EN285, ST-8, PED 97/23 EEC, ...</li><li>Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh</li></ul><p><br></p> | <p>Máy chính</p> |  | <p>Dung tích: 19 lít</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-18 | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-18
1406 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC TRUNG THẤT | HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC KARL STORZ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức,Nhật Bản,Malta,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 4176900000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-23 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực - trung thất</p> | <p><strong>I MÁY CHÍNH VÀ PHỤ KIỆN</strong></p><p>Hộp xử lý hình ảnh IMAGE1 S CONNECT</p><p>Mô-đun liên kết IMAGE1 S X-LINK</p><p>Đầu camera IMAGE1 S HX</p><p>Màn hình y tế chuyên dụng 26" TFT LCD</p><p>Chân đế màn hình&nbsp;</p><p>Nguồn sáng lạnh Power LED 300</p><p>Dây dẫn sáng bằng sợi quang, 250 cm, 4.8mm</p><p>Bộ bơm khí CO2 model ENDOFLATOR® 40 SCB</p><p>Dây bơm khí</p><p>Bộ máy S-PILOT™ bao gồm bàn đạp&nbsp;</p><p>Máy cắt đốt cao tần&nbsp;</p><p>Dây nối cao tần đơn cực, 300 cm</p><p>Dây nối cao tần lưỡng cực, 300 cm</p><p>Xe đặt thiết bị nội soi, rộng, cao</p><p>Tay đỡ màn hình, dài</p><p>Giá đỡ bình khí CO2</p><p><strong>II. BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC TRUNG THẤT</strong></p><p>Ống thông hút đốt cầm máu, 20 cm</p><p>Ống thông hút đốt cầm máu, 30 cm</p><p>Ống thông hút đốt cầm máu, đầu xa cong, 20cm</p><p>Ống thông hút đốt cầm máu, cong ở đầu xa</p><p>Kềm lấy sinh thiết MediaFIT</p><p>Kềm lấy sinh thiết, 21 cm</p><p>Kềm gắp bông MediaFIT</p><p>Ống thông hút, 20 cm</p><p>Ống nối dùng cho10970 P</p><p>LARYNGOFORCE® II Clip Kềm, bên phải</p><p>Clip, titanium LT 200, 36 x 6 clips</p><p>Túi đựng bệnh phẩm TRAPBAG</p><p>Túi đựng bệnh phẩm MiniTwin TRAPBAG</p><p>Túi đựng bệnh phẩm, đường kính mở 10 cm</p><p><br></p> |  | <p><strong>I MÁY CHÍNH VÀ PHỤ KIỆN</strong></p><p>Hộp xử lý hình ảnh IMAGE1 S CONNECT</p><p>Mô-đun liên kết IMAGE1 S X-LINK</p><p>Đầu camera IMAGE1 S HX</p><p>Màn hình y tế chuyên dụng 26" TFT LCD</p><p>Chân đế màn hình&nbsp;</p><p>Nguồn sáng lạnh Power LED 300</p><p>Dây dẫn sáng bằng sợi quang, 250 cm, 4.8mm</p><p>Bộ bơm khí CO2 model ENDOFLATOR® 40 SCB</p><p>Dây bơm khí</p><p>Bộ máy S-PILOT™ bao gồm bàn đạp&nbsp;</p><p>Máy cắt đốt cao tần&nbsp;</p><p>Dây nối cao tần đơn cực, 300 cm</p><p>Dây nối cao tần lưỡng cực, 300 cm</p><p>Xe đặt thiết bị nội soi, rộng, cao</p><p>Tay đỡ màn hình, dài</p><p>Giá đỡ bình khí CO2</p><p><strong>II. BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC TRUNG THẤT</strong></p><p>Ống thông hút đốt cầm máu, 20 cm</p><p>Ống thông hút đốt cầm máu, 30 cm</p><p>Ống thông hút đốt cầm máu, đầu xa cong, 20cm</p><p>Ống thông hút đốt cầm máu, cong ở đầu xa</p><p>Kềm lấy sinh thiết MediaFIT</p><p>Kềm lấy sinh thiết, 21 cm</p><p>Kềm gắp bông MediaFIT</p><p>Ống thông hút, 20 cm</p><p>Ống nối dùng cho10970 P</p><p>LARYNGOFORCE® II Clip Kềm, bên phải</p><p>Clip, titanium LT 200, 36 x 6 clips</p><p>Túi đựng bệnh phẩm TRAPBAG</p><p>Túi đựng bệnh phẩm MiniTwin TRAPBAG</p><p>Túi đựng bệnh phẩm, đường kính mở 10 cm</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-06-23 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-06-23
1407 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | BĂNG CA CẤP CỨU | JE-130 | Joson-Care Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Joson-Care Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 62500000 | t | Chiếc | true | 2021-04-23 | 2021-10-23 | <p><strong>BĂNG CA CẤP CỨU (3 tay quay)</strong></p><p><strong>Model: JE-130</strong></p><p><strong>Hãng SX: Joson-Care Enterprise Co., Ltd</strong></p><p><strong>Nước SX: Đài Loan</strong></p> | <p><strong>1. </strong>&nbsp;<strong>Quy các ( ±5%)</strong></p> <p>- Dài 1900 x Rộng 750mm</p> <p>- Cao: 550-750mm</p> <p><strong>2. Chất liệu</strong></p> <p>- Khung giường làm bằng inox SUS304, không gỉ.</p> <p><strong>3. </strong>&nbsp;<strong>Chức năng</strong></p> <p><strong>- </strong>Phương thức chuyển động: ba tay quay</p> <p>(1) Nâng hạ phần đầu: 0<sup> o</sup> – 80<sup> o</sup></p> <p>(2) Nâng hạ phần chân: 0<sup> o</sup> - 40<sup>o</sup></p> <p>(3) Nâng hạ cao/thấp: 550-750mm</p> <p>- Bốn bánh xe, kích thước 6’’ (152,4mm); gồm 2 bánh có khóa, 2 bánh lái.</p> <p>- Giá truyền dịch được gấp gọn ở đầu và đuôi băng ca.</p> <p>- Tải trọng an toàn: 200kg.<br /> <strong>4. Phụ kiện</strong></p> <ul> <li>Nệm giường chống lún (xẹp), vỏ nệm bằng da tổng hợp PU.</li> <li>Dài 1800 x rộng 550 x cao 50mm.</li> </ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2021-04-23
1408 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 300 LÍT, 1 CỬA | SJ-ML300 | SHINJIN ENGINEERING CO., LTD | Hàn Quốc | SHINJIN ENGINEERING CO., LTD | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1500000000 | t | Cái | true | 2021-05-27 | 2021-12-31 | <p><strong>NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 300 LÍT, 1 CỬA</strong></p><p><strong>MODEL: SJ-ML300</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: SHINJIENG – HÀN QUỐC</strong></p><p>X<strong>UẤT XỨ: HÀN QUỐC</strong></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe chất/dỡ dụng cụ hấp: 02 xe</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kệ chứa đồ hấp: 01 kệ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ tạo hơi nước tích hợp trong lò hấp: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt tích hợp (uilt-in thermal printer): 01 máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ&nbsp;</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiệu suất khử trùng tốt nhất trên các dụng cụ được bọc / sản phẩm dệt / dụng cụ chưa được bọc / chất lỏng </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chu trình tự động: [Làm nóng] - [Khử trùng] - [Xả khí] - [Sấy khô] - [Hoàn thành]</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị an toàn để lắp đặt bộ vi xử lý: Bộ điều nhiệt / Giới hạn điện tử / Van an toàn / Buzze cảnh báo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng điều khiển hệ thống với màn hình cảm ứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống tự chẩn đoán (12 mã lỗi + nội dung): giúp người dùng dễ dàng xác định các hư hỏng hoặc lỗi dễ dàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống hút chân không: Sự kết hợp của máy bơm nước và hệ thống phun nước cho thấy khả năng hút / khử trùng / làm khô mạnh mẽ nhất.</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27
1409 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | MÁY ĐO ĐỘ BÃO HÒA OXY TRONG MÁU (SPO2) | DS1000 | Digital Science Tech Inc. | Mỹ | Digital Science Tech Inc. | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 28000000 | t | Cái | true | 2021-04-12 | 2021-12-31 | <p><strong>Hãng sản xuất: Digital Science Tech Inc.(DiST) </strong></p><p><strong> Nước sản xuất: Mỹ </strong></p><p><strong> Hàng mới 100% </strong></p><p><strong> Đạt tiêu chuẩn: FDA, ISO, CE</strong></p> | <p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em> </strong></p><p> - 01 Máy chính DS1000 </p><p> - 04 Pin sạc</p><p> - 01 Cảm biến đo SPO2 loại kẹp ngón tay </p><p> - 01 Đế sạc với dây nguồn </p><p> - 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-12
1410 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng nhanh Tuttnauer, 23 lít | 2540MK | TUTTNAUER EUROPE B.V | Hà Lan | TUTTNAUER EUROPE B.V | Hà Lan |  | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An |  | Nhóm 3 |  |  | 200000000 | t | Cái | false | 2021-05-18 | 2021-09-30 | <ul><li>Có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương</li><li>Đáp ứng các tiêu chuẩn và qui định/hướng dẫn kỹ thuật: EN285, ST-8, PED 97/23 EEC, ...</li><li>Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh</li></ul><p><br></p> | <p>Máy chính</p> |  | <p>Dung tích: 23 lít</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-18 | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-18
1411 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Hệ thống nội soi phẫu thuật buồng tử cung | Icare Plus | Delmont Imaging | Pháp | Delmont Imaging | Pháp | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH |  | Nhóm 3 |  |  | 2212000000 | t | Bộ | true | 2021-05-08 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(98, 98, 98);">Camera sử dụng cảm biến CMOS với hơn 2 triệu pixels đảm bảo độ phân giải cao.</span></p><p><span style="color: rgb(98, 98, 98);"><span class="ql-cursor">﻿</span>Nguồn đèn sử dụng công nghệ LED mới nhất cung cấp nguồn sáng đặc biệt ngay cả với ống quang nhỏ đảm bảo độ sâu trường tối ưu trong mọi trường hợp. Cuối cùng nhờ nhiệt độ màu ban ngày nên có được màu thật nhất có thể, hỗ trợ tích cực từ phòng tư vấn đến phòng mổ.</span></p> | <p>Bộ xử lý hình ảnh:</p><ul><li>Camera tích hợp nguồn sáng</li><li>Màn hình full HD 22 inch</li><li>Ipad pro 12.9 inch</li><li>Phần mềm Imagyn</li><li>Xe đẩy chuyên dụng và cọc truyền dịch</li></ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-05-08 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-05-08
1412 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ tích hợp camera | Đèn mổ treo trần 2 nhánh MACH LED 5SC + MACH LED 5SC + Camera HD | MACH LED 5SC + MACH LED 5SC + Camera HD | Dr. Mach GmbH & Co. KG | Đức | Dr. Mach GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING |  | Nhóm 1 |  |  | 1556310000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Hệ thống đèn mổ đôi công nghệ LED, loại treo trần để sử dụng ở nhiều khoa phòng. Thiết bị được sử dụng trong phòng mổ, phòng khám để hỗ trợ các bác sĩ quan sát vùng phẫu thuật trong các phẫu thuật trên bệnh nhân</p> | <p>Hệ thống đèn bao gồm các thành phần sau:&nbsp;<br />  Trụ đỡ trung tâm<br />  Nhánh đèn chính / chóa đèn<br />  Nhánh đèn phụ / chóa đèn<br />  Hệ thống cánh tay đỡ đèn<br />  Các bóng đèn LED<br />  Khối nguồn<br />  Bảng điều khiển<br />  Tay nắm điều khiển<br /> &nbsp;</p> |  | <p>Thông số nhánh đèn chính 5SC:<br /> Cường độ sáng ở khoảng cách 1m:160.000 Lux<br /> Nhiệt độ màu (Kelvin): 4500<br /> Chỉ số hiển thị màu trung bình Ra: 95<br /> Kích thước trường sáng: 20-32 cm<br /> Khoảng cách làm việc ( cm): 60-150<br /> Đường kính đầu đèn (cm): 72<br /> Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: 0,5°C<br /> Số lượng đèn LED: 40<br /> Tuổi thọ đèn LED: ≥ 50.000 h<br /> Tổng công suất tiêu thụ: 65 W<br /> Thông số nhánh đèn phụ 5SC:<br /> Cường độ sáng ở khoảng cách 1m:160.000 Lux<br /> Nhiệt độ màu (Kelvin): 4500<br /> Chỉ số hiển thị màu trung bình Ra: 95<br /> Kích thước trường sáng: 20-32 cm<br /> Khoảng cách làm việc ( cm): 60-150<br /> Đường kính đầu đèn (cm): 72<br /> Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: 0,5°C<br /> Số lượng đèn LED: 40<br /> Tuổi thọ đèn LED: ≥ 50.000 h<br /> Tổng công suất tiêu thụ: 65 W&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-09 | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-11
1413 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | OGCare Glucose Strips 25 | OGCare 25 | Biochemical Systems International S.p.A | Italy | Biochemical Systems International S.p.A | Italy | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH |  | Nhóm 3 |  |  | 280000 | t | Hộp | true | 2021-04-26 | 2022-04-26 | <p>Que thử OGCare dùng cho máy đo đường huyết OGCare.</p><p><br></p> | <p>Tên thương mại: <strong>OGCare Glucose Strips</strong></p><p>Tên thiết bị: Que thử dùng cho máy đo đường huyết OGCare</p><p>Hộp: 25 que</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | 2021-04-23
1414 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bênh nhân 5 thông số | uMEC15 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam |  | Nhóm 2 |  |  | 130000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-18 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 5 THÔNG SỐ Model/Ký mã hiệu: uMEC 15</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng sản xuất: Mindray</strong></p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính màn hình cảm ứng 15 inch: 01 máy</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điện cực điện tim 3 kênh: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cảm biến độ bão hòa Oxy Sp02: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đo nhiệt độ cơ thể: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dâu nối dài 3m đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn chuẩn châu âu: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp người lớn: 01 cái </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp trẻ em : 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin theo máy: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy chính hãng: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh – Tiếng Việt: 01 bộ</span></p> | [7 empty] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-05-18 | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-06-23
1415 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY ĐIỀU TRỊ ĐIỆN XUNG, ĐIỆN PHÂN, GIAO THOA VÀ CÁC DÒNG ĐIỆN KHÁC | Therapic 9400 | EME S.R.L. | Italy | EME S.R.L. | Italy | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Italy | Nhóm 3 |  |  | 298000000 | t | Cái | true | 2021-04-12 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">Model: THERAPIC 9400</strong></p><p><strong style="color: black;">Nhà sản xuất: EME Medical</strong></p><p><strong style="color: black;">Nước sản xuất: Italia</strong></p><p><strong style="color: black;"><u>Xuất xứ: Italia</u></strong></p> | <p><strong style="color: black;"><u>Cấu hình bao gồm</u></strong></p><p><span style="color: black;">01 Smart Card Thẻ thông minh</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">02 cáp ET (2 outputs) </span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">08 Tấm điện cực cao su dẫn điện, 60 x 85 mm </span></p><p><br></p><p>08 T<span style="color: black;">úi điện cực, 60 x 85 mm </span></p><p><br></p><p>08 <span style="color: black;">Tấm điện cực cao su dẫn điện, 50 x 50 mm </span></p><p><br></p><p>08 Túi <span style="color: black;">điện cực, 50 x 50 mm </span></p><p><br></p><p>04 Dây<span style="color: black;"> buộc điện cực, 1000 x 50 mm </span></p><p><br></p><p>04 Dâ<span style="color: black;">y buộc điện cực, 600 x 50 mm </span></p><p><br></p><p>02 C<span style="color: black;">áp ra </span></p><p><br></p><p>01 C<span style="color: black;">áp nguồn </span></p><p><br></p><p>02 Câ<span style="color: black;">̀u ch</span>ì</p><p><br></p><p>01 HD<span style="color: black;">SD bằng DVD</span></p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-12
1416 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Bàn đẻ | Bàn đẻ | BÀN ĐẺ ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐIỆN | OT-700 | Novavox Corp | Hàn Quốc | Novavox Corp | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 170000000 | t | Cái | false | 2021-05-27 | 2021-12-31 | <p><strong>BÀN ĐẺ ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐIỆN</strong></p><p><strong>MODEL: OT-700</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: NOVAVOX - HÀN QUỐC</strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: HÀN QUỐC</strong></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đỡ vai: 01 cặp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đỡ tay: 01 cặp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đỡ đầu gối: 01 cặp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay chứa nước thải: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đệm: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung màn che: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm: 01 cặp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đỡ chân: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ&nbsp;</p> |  | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng, đặc điểm:</strong></p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giới thiệu: Được thiết kế với hơn 70% thép không gỉ. Nó cung cấp sự thoải mái với nệm dày 50mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khu vực sử dụng: Phụ khoa sản khoa</p><p>2.<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số kỹ thuật:</strong></p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước bàn: 600 mm ( chiều rộng) x 1,730mm ( chiều dài)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao: Tối thiểu: 840mm, tối đa: 980mm </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống: Hệ thống dầu thủy lực</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe:</p><p>o&nbsp;&nbsp;Bánh xe xoay : 01 cái</p><p>o&nbsp;&nbsp;Bánh xe cố định: 02 cái </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 165 Kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27
1417 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Dụng cụ phẫu thuật Easycare | Easycare | Delmont Imaging | Pháp | Delmont Imaging | Pháp | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 688000000 | t | Bộ | true | 2021-05-08 | 2021-12-31 | <p>Easycare là bộ dụng cụ được thiết kế để điều trị những bệnh lý khác nhau trong buồn tử cung. Đường kính ống thăm khám nhỏ kết hợp dụng cụ kích thước lớn hơn phù hợp với phụ nữ chưa mang thai, các cặp vợ chồng khó thụ thai, phụ nữ mãn kinh hoặc phụ nữ hẹp cổ tử cung.</p> | <ul><li>Ống soi 2.9mm, 30 độ</li><li>Vỏ chuẩn đoán</li><li>Vỏ trong phẫu thuật</li><li>Vỏ ngoài phẫu thuật</li><li>Dây dẫn sáng + đầu nối</li><li>4 Dụng cụ tiếp cận </li></ul><p><br></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-05-08 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-05-08
1418 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun sương khử khuẩn | MAKDA-9004 | Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş | Thổ Nhĩ Kỳ | Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş | Thổ Nhĩ Kỳ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 135000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-29 | 2022-04-29 | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: MAKDA-9004</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Detro – Thổ Nhĩ Kỳ</p><p>Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ</p> | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện tiểu chuẩn: 1 bộ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hóa chất tiệt khuẩn: 1 bình</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, Việt: 01 bộ</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2021-04-29 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2021-04-29
1419 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy nén ép trị liệu | WIC 2008MS | Won Industry Co., Ltd. | Hàn Quốc | Won Industry Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT |  | Nhóm null |  |  | 11916000 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2021-12-31 | <p>Máy nén ép trị liệu</p><p>Model: WIC-2008MS</p><p>Hãng sản xuất: WON INDUSTRY</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>Hàng mới 100%</p><p>Hàng chính hãng, bảo hành máy 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất</p><p>Nước sản xuất: Hàn Quốc</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt</p><p>Tính năng kỹ thuật chung:</p><p>Bảng điều khiển analog</p><p>1 chế độ nén khí (06 khoang khí)</p><p>Áp lực trị liệu : 50mmHg – 280mmHg,</p><p>Điều khiển bằng núm xoay, thông số áp lực hiển thị theo thang chia</p><p>Thời gian điều trị: 0 đến 30 phút</p><p>Kích thước máy: 280x215x172 mm</p> | <p>Máy chính + 02 bao chân (M) + 01 ống dẫn khí đôi + 02 lót bàn chân</p> | <p> - Túi kéo dài: 01 túi</p><p>- Túi bọc chân : 01 cặp&nbsp;</p><p>- Túi bọc tay: 01 túi</p><p>- Túi bọc&nbsp;eo: 01 cái</p><p>- Dây dẫn khí đơn cho túi eo (single hose): 01 bộ</p><p>- Dây dẫn khí đơn cho túi tay (single hose): 01 bộ</p><p>- Dây dẫn khí đôi cho chân ( double hose): 01 bộ&nbsp;</p><p>- Dây dẫn khí ba (triple hose): 01 bộ</p> | <p>Tính năng kỹ thuật :</p><p>Bảng điều khiển analog</p><p>1 chế độ nén khí (06 khoang khí)</p><p>Áp lực trị liệu : 50mmHg – 280mmHg,</p><p>Điều khiển bằng núm xoay, thông số áp lực hiển thị theo thang chia</p><p>Thời gian điều trị: 0 đến 30 phút</p><p>Kích thước máy: 280x215x172 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT | 2021-06-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT | 2021-06-30
1420 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Chén Hạt Đậu | JG506R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 409917 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Chen chum</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-04-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-04-23
1421 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY XUNG KÍCH | SHOCK MED | EME S.R.L. | Italy | EME S.R.L. | Italy | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC |  | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Bộ | true | 2021-04-12 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">Model: SHOCK MED</strong></p><p><strong style="color: black;">Nhà sản xuất: EME Medical</strong></p><p><strong style="color: black;">Nước sản xuất: Italia</strong></p><p><strong style="color: black;"><u>Xuất xứ: Italia</u></strong></p> | <p><strong style="color: black;"><u>Cấu hình bao gồm </u></strong></p><p><span style="color: black;">01 súng phát sóng shock med SWT</span></p><p><span style="color: black;">01 đầu phát đa hội tụ 9mm</span></p><p><span style="color: black;">01 đầu phát đa hội tụ 15mm</span></p><p><span style="color: black;">01 đầu phát hội tụ 15mm </span></p><p><span style="color: black;">01 chai gel</span></p><p><span style="color: black;">01 USB 4GB</span></p><p><span style="color: black;">01 cáp nguồn </span></p><p><span style="color: black;">02 cầu chì </span></p><p><span style="color: black;">01 HDSD</span></p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-12
1422 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | BĂNG CA CẤP CỨU | JE-120 | Joson-Care Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Joson-Care Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 56250000 | t | Chiếc | true | 2021-04-23 | 2021-10-23 | <p><strong>Model: JE-120</strong></p><p><strong>Hãng SX: Joson-Care Enterprise Co., Ltd</strong></p><p><strong>Nước SX: Đài Loan</strong></p> | <p><strong>1. </strong>&nbsp;<strong>Quy các ( ±5%)</strong></p> <p>- Dài 1900 x Rộng 750 x Cao 650mm</p> <p><strong>2. Chất liệu</strong></p> <p>- Khung giường làm bằng inox SUS304, không gỉ.</p> <p><strong>3. </strong>&nbsp;<strong>Chức năng</strong></p> <p><strong>- </strong>Phương thức chuyển động: hay tay quay</p> <p>(1) Nâng hạ phần đầu: 0<sup> o</sup> – 80<sup> o</sup></p> <p>(2) Nâng hạ phần chân: 0<sup> o</sup> -40<sup>o</sup></p> <p>- Bốn bánh xe, kích thước 6’’ (152,4mm); gồm 2 bánh khóa, 2 bánh lái.</p> <p>- Giá truyền dịch được gấp gọn ở đầu và đuôi băng ca.</p> <p>- Tải trọng an toàn: 200kg.<br /> <strong>4. Phụ kiện</strong></p> <ul> <li>Nệm giường chống lún (xẹp), vỏ nệm bằng da tổng hợp PU.</li> <li>Dài 1800 x rộng 550 x cao 50mm.</li> </ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2021-04-23
1423 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường điện y tế | ES-12DW | Joson-Care Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Joson-Care Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 375000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-23 | 2021-10-23 | <p><strong>GIƯỜNG HỒI SỨC CẤP CỨU ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TÍCH HỢP CÂN</strong></p><p><strong>Model: ES-12DW</strong></p><p><strong>Hãng SX: Jonson Care Enterprise Co., Ltd</strong></p><p><strong>Nước SX: Đài Loan</strong></p><p>&nbsp;</p> | <p><strong>Quy cách (±5%)</strong></p> <ul> <li>Chiều dài: 2220mm</li> <li>Chiều rộng: 1000mm (khi nâng lan can)</li> </ul> <p style="margin-left:.25in;">950mm (khi nâng lan can)</p> <ul> <li>Quy cách trong: L 2020 x W 900mm</li> <li>Chiều cao: 450 – 755 mm</li> </ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM | 2021-04-23
1424 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống vận chuyển mẫu và thiết bị phụ trợ | Hộp vận chuyển bệnh phẩm | LCX-6L | BioBase Biodustry (Shandong) Co., Ltd | Trung Quốc | BioBase Biodustry (Shandong) Co., Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 6500000 | t | Hộp | true | 2021-04-23 | 2021-07-23 | <p>Hộp vận chuyển bệnh phẩm (vác xin, vaccine) xách tay: Bình chứa có độ bền cao để bảo quản vắc-xin, lưu trữ các sản phẩm máu, bảo quản đá khô, bảo quản mẫu đông lạnh… Hộp chứa có thể giữ mát lên đến 24 giờ. Vật liệu cách nhiệt là polyurethane không chứa CFC. Làm bằng vật liệu PP, loại dùng cho thực phẩm và không độc hại.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-04-23 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-04-23
1425 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm Doppler tim thai | MÁY DOPPLER TIM THAI | DP6000H | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 18000000 | f | Cái | true | 2021-05-27 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY DOPPLER TIM THAI</strong></p><p><strong>MODEL: DP6000H</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: TRISMED – HÀN QUỐC</strong></p><p>X<strong>UẤT XỨ: HÀN QUỐC</strong></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò doppler: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ&nbsp;</p> |  | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng, đặc điểm:</strong></p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo FHR chính xác</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ hàng đầu cho phép đo FHR</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế dễ vận hành và sử dụng tại nhà với rất nhẹ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình màu TFT 1.7 ”LCD</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị dấu vết FHR</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ chuyển đổi 2,5MHz có độ nhạy cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phát hiện FHR tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giắc cắm tai nghe</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc cho thời gian hoạt động lâu dài</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sạc lại pin bằng bộ sạc USB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động tắt nguồn</p><p>2.<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số kỹ thuật:</strong></p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân loại: </p><p>o&nbsp;&nbsp;Mức độ bảo vệ chống điện giật: Loại B</p><p>o&nbsp;&nbsp;Chế độ: chế độ làm việc Doppler xung và Doppler liên tục</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhịp tim thai FHR:</p><p>o&nbsp;&nbsp;Phạm vi đo lường: 50 ~ 210bpm</p><p>o&nbsp;&nbsp;Giá trị số trung bình trên màn hình LCD</p><p>o&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: ± 2bpm</p><p>o&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: ± 1% hoặc 1bpm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò siêu âm:</p><p>o&nbsp;&nbsp;Tần số làm việc: 2,5MHz ± 15%</p><p>o&nbsp;&nbsp;Công suất đầu ra ≤ 10mW / cm2</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ làm việc: Doppler liên tục</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất đầu vào tối đa của sự tiêu tán năng lượng: Dưới 2 W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất loa: 0,5W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc Li-polymer nguồn DC 3.7V</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước 128 mm (L) x 75 mm (W) x 25 mm (H)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng 190g ± 20g (với đầu dò và pin)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27
1426 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | THA 1 | THA 1 | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 340000 | t | Can | false | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">- Tác dụng: Rửa sát khuẩn thường quy bề mặt dụng cụ thiết bị y tế, dùng trong y tế. chế phẩm có hiệu lực diệt 99,99% các vi sinh vật </span><em style="color: black;">Staphylococcus aureus, Preudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Mycobacterium tuberculosis, Candida albicans, Bacillus subtilis</em><span style="color: black;"> sau 30 giây tiếp xúc.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Làm ướt dụng cụ thiết bị y tế, lấy khăn sạch thấm ướt và lấy THA 1 vừa đủ để tiến hành rửa bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch thấm đều trên bề mặt cần vệ sinh sát khuẩn. Rửa lại bằng nước sạch vô khuẩn, lau khô bằng khăn vô khuẩn (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây). </span></p><p> </p> | <p> <span style="color: black;">- Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 1% (w/w) và các chất phụ gia (Glycerine, Alcohol Ethoxylates, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, …) vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Màu xanh</li><li>Dạng lỏng</li><li>Dung tích: 5 lít</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-06-17
1427 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Biolis 30i | Biolis 30i | F and F Co., Ltd. | Nhật Bản | Tokyo Boeki Medisys Inc | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2022000000 | t | Bộ | true | 2021-04-23 | 2021-08-23 | <p><strong>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn 270 test/giờ</strong></p><p class="ql-align-justify">Model: Biolis 30i</p><p>Hãng sản xuất: Tokyo Boeki Medisys Inc.</p><p>Xuất xứ: Nhật Bản</p> | <p>- Máy chính: 01 máy</p><p>- Máy tính (mua trong nước) kèm phần mềm điều khiển: 01 chiếc</p><p>- Máy in khổ giấy A4 (mua trong nước): 01 chiếc&nbsp;</p><p>- Khay đựng bệnh phẩm: 01 chiếc</p><p>Khay đựng hóa chất: 01 chiếc</p><p>- Cuvette (nhựa, lắp sẵn): 01 bộ</p><p>- Bộ hóa chất ban đầu: GOT, GPT, Glucose mỗi loại 1 hộp</p><p>- Calibrator và QC tương ứng với hóa chất ban đầu: mỗi loại 1 lọ.</p><p>- Dịch rửa đi kèm theo máy: 1 bộ</p><p>- Bộ hóa chất và điện cực đo điện giải 3 thông số Na, K, Cl: 01 bộ.</p><p>- Bộ lưu điện 2KVA (mua trong nước): 1 bộ</p><p>- Bộ lọc nước RO công suất (mua trong nước): 10L/giờ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ</p> |  | <p>- Kiểu máy: hoàn toàn tự động, truy cập ngẫu nhiên</p><p>- Công suất xét nghiệm: 450 xét nghiệm/giờ với điện giải</p><p>- Cuvette: nhựa</p><p>- Kiểu đo: Điểm cuối, Điểm cuối 2 điểm, Động học, Động học 2 điểm và điện giải</p><p>- Phương pháp phát hiện: Đo trực tiếp độ hấp thụ trong cóng phản ứng một màu hoặc hai màu</p><p>- Phương pháp đo:&nbsp;</p><p>+ Xét nghiệm sinh hoá sử dụng phương pháp đo quang</p><p>+ Miễn dịch độ đục bằng phương pháp đo quang (Hóa chất Latex)</p><p>- Số lượng xét nghiệm đồng thời đo được: 50 xét nghiệm + 3 xét nghiệm Na, K, Cl</p><p>- Số phương pháp phân tích có sẵn: 240 phương pháp (mẫu huyết thanh: 60, mẫu huyết tương: 60, mẫu nước tiểu: 60, mẫu khác: 60)</p><p>- Hệ thống mở (sử dụng hóa chất của hãng khác): Có</p><p>- Lưu trữ kết quả đo: 1.000.000 kết quả</p><p>- Lưu trữ kết quả QC: 50.000 kết quả</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-04-23 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-04-23
1428 | 3. Thiết bị lọc máu | Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO | Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO | Bio-Console 560BCS1 Speed Controller | 560BCS1 | Medtronic B.V | Mỹ | Medtronic B.V | Mỹ | ["2020"] | Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Khánh Gia | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 4000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-26 | 2023-03-26 | <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(0, 0, 0);">Hệ thống truyền dịch Bio-Medicus® của Medtronic sử dụng máy bơm máu ly tâm Bio-Pump® Plus và bộ điều khiển tốc độ bơm Bio-Console® 560 kèm ổ đĩa từ xa.</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(0, 0, 0);">Bằng cách kết hợp độ tin cậy và hiệu suất của Bio-Pump® Plus với những cải tiến mới nhất của Bio-Console® 560, Hệ thống truyền dịch Bio-Medicus® cung cấp các tính năng và hệ thống an toàn thân thiện với người dùng, có thể thích ứng với bệnh nhân để giúp đáp ứng các yêu cầu thực hành đang phát triển của bạn.</strong></p> | <p class="ql-align-justify"><strong>1.&nbsp;Máy điều khiển bơm li tâm</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Điều khiển tốc độ bơm <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">có khóa điều chỉnh</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Hiển thị bằng màn hình LCD</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Hiển thị và theo dõi các thông số: lưu lương, tốc độ bơm ly tâm, áp suất hai vị trí cao và thấp riêng biệt, chỉ số tim, tình trạng pin, bộ đếm thời gian và các cảnh báo</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Lưu lượng bơm trong khoảng từ -≤ 9,99 đến + ≥9,99 l/phút, sai số <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">±</span>&nbsp;≤&nbsp;(5% +5ml)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Điều khiển tốc độ ly tâm khoảng từ 0 đến đến 4500 vòng/phút</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Dải áp suất: từ ≤ -300 mmHg đến ≥ 999 mmHg, sai số <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">±</span>&nbsp;&nbsp;≤ (5% + 5 mmHg)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Cho phép cài đặt Diện tích bề mặt cơ thể (BSA) và tính Chỉ số tim (Cardiac Index- CI)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Có sẵn pin dự phòng bên trong máy (12 V), sử dụng được khi mất điện</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Thời gian sử dụng pin liên tục trong ≥30 phút tại điều kiện vận hành ≥4 L/phút và khoảng 400 mmHg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Đầu bơm ly tâm cho người lớn</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Lưu lượng tối đa: ≥ 10 l/phút</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Thể tích mồi: ≤ 86 mL</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Đầu&nbsp;bơm ly tâm cho trẻ em</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Lưu lượng tối đa: ≥ 1,5 l/phút</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Thể tích mồi: ≤ 50 mL</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Các thông số an toàn:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Kích thước bọt khí có thể phát hiện tới ≥ 0,5 ml </p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Có thể cài đặt các giới hạn an toàn của bơm ly tâm để thích ứng với bệnh nhân: tối thiểu có 3 mức: ≥ 1500 vòng/phút, ≥ 1750 vòng/phút, ≥ 2000 vòng/phút</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Cảnh báo khi lưu lượng bơm ban đầu vượt quá 250 mL</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Cảnh báo được kích hoạt ở mức khoảng 100 mL</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Có khóa tự động hai bước cho phép lựa chọn riêng rẻ chế độ ngừng bơm hoàn toàn hoặc khóa một phần hoặc cả hai chế độ đồng thời</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>1.&nbsp;Máy điều khiển bơm li tâm</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Điều khiển tốc độ bơm <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">có khóa điều chỉnh</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Hiển thị bằng màn hình LCD</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Hiển thị và theo dõi các thông số: lưu lương, tốc độ bơm ly tâm, áp suất hai vị trí cao và thấp riêng biệt, chỉ số tim, tình trạng pin, bộ đếm thời gian và các cảnh báo</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Lưu lượng bơm trong khoảng từ -≤ 9,99 đến + ≥9,99 l/phút, sai số <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">±</span>&nbsp;≤&nbsp;(5% +5ml)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Điều khiển tốc độ ly tâm khoảng từ 0 đến đến 4500 vòng/phút</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Dải áp suất: từ ≤ -300 mmHg đến ≥ 999 mmHg, sai số <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">±</span>&nbsp;&nbsp;≤ (5% + 5 mmHg)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Cho phép cài đặt Diện tích bề mặt cơ thể (BSA) và tính Chỉ số tim (Cardiac Index- CI)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Có sẵn pin dự phòng bên trong máy (12 V), sử dụng được khi mất điện</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Thời gian sử dụng pin liên tục trong ≥30 phút tại điều kiện vận hành ≥4 L/phút và khoảng 400 mmHg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Đầu bơm ly tâm </p><p class="ql-align-justify">+ <span style="background-color: rgb(0, 255, 0);">Lưu lượng tối đa: ≥ 10 l/phút</span></p><p class="ql-align-justify">+ <span style="background-color: rgb(0, 255, 0); color: rgb(0, 0, 0);">Thể tích mồi: 40 mL</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Các thông số an toàn:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Kích thước bọt khí có thể phát hiện tới ≥ 0,5 ml</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Có thể cài đặt các giới hạn an toàn của bơm ly tâm để thích ứng với bệnh nhân: tối thiểu có 3 mức: ≥ 1500 vòng/phút, ≥ 1750 vòng/phút, ≥ 2000 vòng/phút</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Cảnh báo khi lưu lượng bơm ban đầu vượt quá 250 mL</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Cảnh báo được kích hoạt ở mức khoảng 100 mL</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Có khóa tự động hai bước cho phép lựa chọn riêng rẻ chế độ ngừng bơm hoàn toàn hoặc khóa một phần hoặc cả hai chế độ đồng thời</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Khánh Gia | 2021-03-26 | Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Khánh Gia | 2021-04-12
1429 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Tủ tiệt trùng UV | HU-4050 | Hanshin Medical Co.,Ltd | Hàn Quốc | Hanshin Medical Co.,Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN |  | Nhóm 6 |  |  | 65000000 | t | Cái | true | 2021-07-02 | 2022-01-02 | <p><span style="color: rgb(29, 29, 29);">Tủ tiệt trùng UV là thiết bị được dùng để tiệt trùng, khử khuẩn vật dụng và dụng cụ. Tủ giúp tiêu diệt tất cá các loại vi khuẩn, virus, vi sinh vật kể cả nha bào. Sau quá trình tiệt trùng, vật dụng và dụng cụ trở nên sạch khuẩn, an toàn</span></p> | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Cấu hình thiết bị bao gồm:</span></p><ul><li><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Máy chính </span></li><li><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Giá đựng</span></li><li><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Đèn tiệt trùng</span></li></ul> |  | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Chi tiết thông số kỹ thuật</span></p><p>Kích th<span style="color: rgb(0, 26, 51);">ước tổng quát: W520 x D470 x H610 mm</span></p><p>Kí<span style="color: rgb(0, 26, 51);">ch thước buồng hấp: W400 x D330 x H400 mm, thể tích: 52ℓ</span></p><p>G<span style="color: rgb(0, 26, 51);">iá đựng: W387 x D290- 3 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Nguồn điện: AC 220V, 50/60Hz</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Công suất tiêu thụ: 800W</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Kiểm soát nhiệt độ: Khoảng +5oc đến 120oc</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Làm nóng: 30 phút từ 20oc đến 120oc</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Đèn tiệt trùng: 10w- 1 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Cầu chì: 5A</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Trọng lượng: 26kg</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">"Điều kiện môi trường: </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Độ cao lên đến 2,000m</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Nhiệt độ +5oc đến + 40oc</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Độ ẩm tương đối 80% </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Điện áp biến động ± 10% điện áp định danh</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Phạm trù lắp đặt loại II, ô nhiễm cấp độ 2"</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-07-02 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-07-02
1430 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ bảo quản máu | Tủ lạnh trữ máu | BBTR40G | Infrico Medcare | Tây Ban Nha | Infrico Medcare | Tây Ban Nha | ["2021"] | Công Ty TNHH Nguyên Anh |  | Nhóm 6 |  |  | 172992000 | t | Cái | false | 2021-05-27 | 2022-05-27 | <p><strong>Tủ Trữ Máu</strong></p><p><strong>Model:</strong> BBTR40G</p><p><strong>Hãng sản xuất:</strong> Infrico - Tây Ban Nha</p> | <p> <strong>Tủ Trữ Máu</strong></p><p><strong>Model:</strong> BBTR40G</p><p><strong>Hãng sản xuất:</strong> Infrico - Tây Ban Nha</p><p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>-&nbsp;<strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>–&nbsp;Thể tích: 413 lít</p><p>–&nbsp;Khoảng nhiệt độ hoạt động: 2 – 6<sup>0</sup>C</p><p>– Tủ theo cấp độ Climate Class 4 có thể hoạt động ở nhiệt độ môi trường tối đa 30<sup>o</sup>C và 55% độ ẩm</p><p>–&nbsp;Kích thước ngoài: rộng 670 x sâu 672 x cao 1963 mm</p><p>–&nbsp;Kích thước trong: rộng 568 x sâu 504 x cao 1338 mm</p><p>– Trọng lượng: 156 kg</p><p>– Khả năng chứa được 264 túi máu</p><p>–&nbsp;Cấu tạo bên ngoài: thép mạ phủ nhựa trắng</p><p>–&nbsp;Cấu tạo bên trong: thép không gỉ AISI 304</p><p>– Cấu trúc bên trong: các góc được bo tròn</p><p>– Chiếu sáng bằng đèn LED</p><p>– Cách nhiệt: cách nhiệt bằng Polyurethane có mật độ 40 kg/m<sup>3</sup>, không sử dụng khí CFC, chỉ số tác động phá hủy tầng ozone ODP bằng không và chỉ số làm tăng hiệu ứng nhà kính GWP thấp</p><p>– Độ dày cách nhiệt: 50 mm</p><p>– Chất tạo xốp cách nhiệt: HFO</p><p>– Loại 1 cửa</p><p>– Cửa kính có tích hợp tay cầm và ổ khóa</p><p>– Dễ dàng thay thế đệm cửa</p><p>– Cảm biến cửa – hệ thống đối lưu không khí dừng khi mở cửa</p><p>– Bản lề cửa có thể chuyển đổi</p><p>– Khóa cửa</p><p>–&nbsp;Số khay: 6</p><p>–&nbsp;Kích thước khay: rộng 497 x sâu 439 mm</p><p>–&nbsp;Chất liệu khay bằng thép không gỉ, phía trước bằng nhựa methacrylate trong suốt</p><p>– Chân có thể chỉnh được độ cao tối đa 20 mm</p><p><br></p><p> </p> |  | <p> <strong>Tủ Trữ Máu</strong></p><p><strong>Model:</strong> BBTR40G</p><p><strong>Hãng sản xuất:</strong> Infrico - Tây Ban Nha</p><p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>-&nbsp;<strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>–&nbsp;Thể tích: 413 lít</p><p>–&nbsp;Khoảng nhiệt độ hoạt động: 2 – 6<sup>0</sup>C</p><p>– Tủ theo cấp độ Climate Class 4 có thể hoạt động ở nhiệt độ môi trường tối đa 30<sup>o</sup>C và 55% độ ẩm</p><p>–&nbsp;Kích thước ngoài: rộng 670 x sâu 672 x cao 1963 mm</p><p>–&nbsp;Kích thước trong: rộng 568 x sâu 504 x cao 1338 mm</p><p>– Trọng lượng: 156 kg</p><p>– Khả năng chứa được 264 túi máu</p><p>–&nbsp;Cấu tạo bên ngoài: thép mạ phủ nhựa trắng</p><p>–&nbsp;Cấu tạo bên trong: thép không gỉ AISI 304</p><p>– Cấu trúc bên trong: các góc được bo tròn</p><p>– Chiếu sáng bằng đèn LED</p><p>– Cách nhiệt: cách nhiệt bằng Polyurethane có mật độ 40 kg/m<sup>3</sup>, không sử dụng khí CFC, chỉ số tác động phá hủy tầng ozone ODP bằng không và chỉ số làm tăng hiệu ứng nhà kính GWP thấp</p><p>– Độ dày cách nhiệt: 50 mm</p><p>– Chất tạo xốp cách nhiệt: HFO</p><p>– Loại 1 cửa</p><p>– Cửa kính có tích hợp tay cầm và ổ khóa</p><p>– Dễ dàng thay thế đệm cửa</p><p>– Cảm biến cửa – hệ thống đối lưu không khí dừng khi mở cửa</p><p>– Bản lề cửa có thể chuyển đổi</p><p>– Khóa cửa</p><p>–&nbsp;Số khay: 6</p><p>–&nbsp;Kích thước khay: rộng 497 x sâu 439 mm</p><p>–&nbsp;Chất liệu khay bằng thép không gỉ, phía trước bằng nhựa methacrylate trong suốt</p><p>– Chân có thể chỉnh được độ cao tối đa 20 mm</p><p><br></p><p> </p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-27 | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-27
1431 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn Mổ Mắt - Patient Unit for Ophthalmic Surgery | AAOT | Appasamy Associates Private Limited | Ấn Độ | Appasamy Associates Private Limited | Ấn Độ |  | Công Ty TNHH TATAVN | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 120000000 | t | Bộ | false | 2021-04-12 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;Patient Unit for Ophthalmic Surgery - Model: AAOT là b<em>àn phẫu thuật đa năng dùng cho phẫu thuật mắt</em></p> | [8 empty] | Công Ty TNHH TATAVN | 2021-04-12 | Công Ty TNHH TATAVN | 2021-05-06
1432 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Dụng cụ phẫu thuật Resecare | Resecare | Delmont Imaging | Pháp | Delmont Imaging | Pháp | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 730000000 | t | Bộ | true | 2021-05-08 | 2021-12-31 | <p>Resecare, bộ dụng cụ phẫu thuật lưỡng cực 18.5Fr. Với đường kính nhỏ nên nó phù hợp với những bệnh nhân chưa sinh con, vô sinh, phụ nữ mãn kinh hoặc hẹp cổ tử cung. Trong phòng mổ chuyên dụng, nó có thể đáp ứng để điều trị tất cả các bệnh lý với kỹ thuật cắt tách, cắt bỏ u xơ, nguyên bào phôi hoặc điều trị khuyết sẹo hở mổ/ nạo thai.</p> | <ul><li>Ống kính nội soi 2.9mm</li><li>Tay cầm thụ động</li><li>Vỏ trong phẫu thuật</li><li>Vỏ ngoài phẫu thuật</li><li>Các loại điện cực điều trị đi kèm</li><li>Cáp dẫn sáng</li></ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-05-08 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-05-08
1433 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | SLIT LAMP | Hand Held PSL AIA-11 | Appasamy Associates Private Limited | Ấn Độ | Appasamy Associates Private Limited | Ấn Độ |  | Công Ty TNHH TATAVN | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 90000000 | t | Cái | false | 2021-04-12 | 2021-12-31 | <p>Hand held PSL AIA 11 là đèn khe sinh hiển vi cầm tay</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH TATAVN | 2021-04-12 | Công Ty TNHH TATAVN | 2021-04-12
1434 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo nhãn áp | Máy đo nhãn áp | SNT-700 | Takagi Seiko Co., Ltd. | Nhật Bản | Takagi Seiko Co., Ltd. | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 560000000 | t | Cái | true | 2021-06-17 | 2021-12-17 | <p class="ql-align-center"><strong>Máy đo nhãn áp không tiếp xúc mềm</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>SNT-700</strong></p> | <ol><li class="ql-align-justify">Máy chính : 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Bàn nâng hạ bằng motor điện (Trung Quốc): 01 chiếc</li><li class="ql-align-justify">Bao phủ bụi: 01cái</li><li class="ql-align-justify">Giấy tỳ cằm: 01</li><li class="ql-align-justify">Giấy in: 02 cuộn</li></ol><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7. &nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh &amp; Tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p> <strong>Phép đo IOP</strong></p><p> Dải đo cho phép</p><p> 0 tới 60 mmHg ( 0 tới 80 hPa)</p><p> Đơn vị đo</p><p> mmHg/hPa</p><p> <strong>Các bộ phận chính</strong></p><p> Máy in tích hợp</p><p> Máy in nhiệt</p><p> Dải di chuyển của các bộ phận có thể di chuyển</p><p> Lên – xuống: 45 mm</p><p> &nbsp;</p><p> Trái – phải: 88 mm</p><p> &nbsp;</p><p> Trước – sau: 40 mm</p><p> Dải di chuyển của tì cằm</p><p> 70 mm</p><p> Loại dữ liệu đầu ra</p><p> RS-232C</p><p> Hiển thị</p><p> Màn hình màu tinh thể lỏng 5.7 inch</p><p> Kích thước</p><p> 306 (R) x 493 (S) x 463 (C) mm</p><p> Khối lượng</p><p> 18 kg</p><p> <strong>Công suất</strong></p><p> Điện áp</p><p> AC 100V tới 240V</p><p> Tần số</p><p> 50/60 Hz</p><p> Công suất tiêu thụ</p><p> 85VA tới 110VA</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-06-17 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-06-17
1435 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Dụng cụ phẫu thuật Maxicare | Maxicare | Delmont Imaging | Pháp | Delmont Imaging | Pháp | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 740000000 | t | Bộ | true | 2021-05-08 | 2021-12-31 | <p>Maxicare, bộ dụng cụ phẫu thuật cắt đốt lưỡng cực 9mm</p> | <p>Ống kính nội soi 4mm</p><p>Vỏ ngoài phẫu thuật</p><p>Vỏ trong phẫu thuật</p><p>Tay cầm thụ động</p><p>Điện cực điều trị đi kèm</p><p>Cáp dẫn sáng và đầu nối</p><p><br></p> |  | <p>Có thể chọn tay cầm Active hoặc Passive</p><p>Ống kính nội soi 12 độ hoặc 30 độ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-05-08 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-05-08
1436 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh nhân đa năng điều khiển điện | 3720 | Malvestio S.p.A | Italy | Malvestio S.p.A | Italy | ["2021"] | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | Italy | Nhóm 3 |  |  | 100000000 | t | Cái | true | 2021-05-18 | 2023-05-18 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rát giường được cấu tạo gồm 4 phần điều khiển điện, 3 phần được liên kết bằng khớp nối và 1 phần gắn cố định tại trung tâm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đệm bằng vật liệu polypropylene, dễ dàng tháo và vệ sinh</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kỹ thuật dịch chuyển tự động tấm đỡ lưng lên đến 13 cm trong quá trình nâng giúp giảm lực ép lên vùng chậu và giảm tình trạng bệnh nhân dịch chuyển vị trí.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần cuối giường có thể dịch chuyển giúp mở rộng chiều dài giường thêm đến 300mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay gạt cho vị trí CPR tại hai bên giường</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thước đo độ dốc cho tấm đỡ lưng và cho vị trí Trendelendburg/reserve trend có ở hai bên giường</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung giường sơn phủ epoxy và được bổ sung chất kháng khuẩn BioCote</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm chắn an toàn hai bên giường tuân theo tiêu chuẩn CEI EN 60601-2-52</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giường có thể điều chỉnh được chiều cao với trọng lượng tải tối đa lên đến 260kg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giường có thể được điều khiển bằng điều khiển cầm tay và bảng điều khiển chính</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng cảnh báo bằng âm thanh khi giường được kết nối nguồn diện nhưng chưa khóa bánh xe</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có đèn 2 màu chỉ thị vị trí an toàn cho bệnh nhân xuống giường</p><p><br></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung giường với hệthống khóa bánh xe&nbsp;&nbsp;: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đệm &nbsp;&nbsp;:01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đầu giường&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm chân giường : 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay vịn: 02 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển cầm tay&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cọc truyền chính hãng&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và Anh: 01 bộ&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước giường: cm 220×99 (max)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước giường khi không gắn tấm chắn hai bên: cm 220×98</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước đệm: cm 200×88</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao điều khiển: min cm 39 – max cm 79</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng lưng: 0°- 65°</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng đầu gối: 0°- 30°</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng chân: –10° đến + 10°</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển Trendelenburg/Reverse-trend: +16°/- 16°</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng giường: 100kg</p><p>Tải trọng: 300 kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 2021-05-18 | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 2021-05-18
1437 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Appa Ophthalmic Refraction Unit | AARU 2000-Elegant | Appasamy Associates Private Limited | Ấn Độ | Appasamy Associates Private Limited | Ấn Độ |  | Công Ty TNHH TATAVN |  | Nhóm 6 |  |  | 120000000 | t | Cái | false | 2021-04-12 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;Appa Ophthalmic Refraction Unit là bộ ghế khám mắt (ghế khúc xạ)</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH TATAVN | 2021-04-12 | Công Ty TNHH TATAVN | 2021-04-12
1438 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường hồi sức có tích hợp cân bệnh nhân điện tử. | 3720B | Malvestio S.p.A | Italy | Malvestio S.p.A | Italy | ["2021"] | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | Italy | Nhóm 3 |  |  | 170000000 | t | Cái | true | 2021-05-18 | 2023-05-18 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Giường được cấu tạo gồm 4 phần điều khiển điện, 3 phần được liên kết bằng khớp nối và 1 phần gắn cố định tại trung tâm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đệm bằng vật liệu polypropylene, dễ dàng tháo và vệ sinh</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kỹ thuật dịch chuyển tự động tấm đỡ lưng lên đến 13 cm trong quá trình nâng giúp giảm lực ép lên vùng chậu và giảm tình trạng bệnh nhân dịch chuyển vị trí.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần cuối giường có thể dịch chuyển giúp mở rộng chiều dài giường thêm đến 300mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Tay gạt cho vị trí CPR tại hai bên giường</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thước đo độ dốc cho tấm đỡ lưng và cho vị trí Trendelendburg/reserve trend có ở hai bên giường</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Khung giường sơn phủ epoxy và được bổ sung chất kháng khuẩn BioCote</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm chắn an toàn hai bên giường tuân theo tiêu chuẩn CEI EN 60601-2-52</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giường có thể điều chỉnh được chiều cao với trọng lượng tải tối đa lên đến 260kg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Giường có thể được điều khiển bằng điều khiển cầm tay và bảng điều khiển chính</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng cảnh báo bằng âm thanh khi giường được kết nối nguồn diện nhưng chưa khóa bánh xe</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có đèn 2 màu chỉ thị vị trí an toàn cho bệnh nhân xuống giường</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giường có tích hợp cân bệnh nhân</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung giường&nbsp;: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đệm :01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đầu giường&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm chân giường&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay vịn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 02 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển cầm tay : 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cọc truyền chính hãng&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ắc quy&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và Anh: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kích thước giường: 220×99 cm (max)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước đệm: cm 200×88</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao điều khiển: min 39 – max &nbsp;79 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng lưng: 0°- 65°</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng đầu gối: 0°- 30°</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng chân: –10° đến + 10°</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển Trendelenburg/Reverse-trend: +16°/- 16°</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng giường: 100kg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng: 300 kg</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 2021-05-18 | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 2021-05-18
1439 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ | MÁY SẤY DỤNG CỤ Y TẾ 300LÍT ( Tủ sấy nhiệt độ thấp-khử khuẩn Ozone-UVc chuyên dùng cho dụng cụ y tế) | AMD-300 | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E | Việt Nam | ["2021"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 580000000 | t | Bộ | true | 2021-07-09 | 2022-07-09 | <p><strong>Thông tin chung về thiết bị</strong></p><p><strong><u>Cấu hình&nbsp;kỹ thuật:</u></strong></p><ol><li>&nbsp;<strong><u>Kích thước tương đối&nbsp;</u></strong>:</li></ol><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180cm x 120cm x 60cm&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;( Cao x ngang x sâu )</p><p><strong><u>2.Thể tích buồng sấy:</u></strong>&nbsp;&nbsp;300<strong> lít</strong></p><p><em>-Buồng sấy có bộ cấp nhiệt để sấy dây máy thở với bộ lọc HEPA và quạt cấp gió riêng cho buồng sấy.</em></p><ul><li class="ql-indent-1"><strong><u>Vật liệu:</u></strong>Khung máy :&nbsp;Inox cao cấp (304)</li><li class="ql-indent-1">Vỏ máy :&nbsp;Nhôm sơn tĩnh điện .</li></ul><p><strong><u>3.Đối tượng phục vụ:</u></strong></p><ul><li>Tất cả các loại ,bộ dụng cụ y tế không chịu nhiệt,…</li><li>Tất cả dụng cụ pha chế thuốc không chịu nhiệt ( chai lọ , caosu , …)</li></ul><p><strong><u>4.Khả năng sấy khô ống ,dây máy thở :</u></strong>&nbsp;</p><p><strong>+ 25 - 36 ống dây máy thở /mẻ (option)</strong></p><p><strong><u>5.Nhiệt độ sấy tối đa:</u></strong>&nbsp;&nbsp;70ᵒC (max)</p><p><strong>-</strong>Khả năng điều chỉnh nhiệt độ sấy thấp hơn để bảo vệ dụng cụ không chịu nhiệt.</p><ul><li>Nhiệt độ có thể điều chỉnh để phù hợp với việc sấy các loại dụng cụ khác nhau, có thể điều chỉnh nhiệt độ từ&nbsp;60°C đến 70°C (khử khuẩn Pasteur).</li></ul> | <ol><li><strong><u>Thời gian sấy/ 1 chu trình tự động:</u></strong></li></ol><p><strong>&nbsp;+ Khả năng cài đặt thời gian theo yêu cầu của người sử dụng&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1<em>5 phút ÷ 24 giờ&nbsp;(Tùy chọn)</em></strong></p><p><strong><em>+Thời gian sấy khô siêu nhanh /chu trình tự động : 26 phút /mẻ.</em></strong></p><ol><li><strong><u>Các chức năng tự động hóa:</u></strong></li></ol><p><strong><em>+ Tự động lọc vi bụi HEPA với hiệu suất lọc 99,97% cho hạt bụi kích thước nhỏ ≥ 0,3µm.</em></strong></p><p><strong><em>+ Tự động khử khuẩn UVc buồng sấy trong suốt thời gian sấy ( cửa buồng sấy khóa tự động ).</em></strong></p><p><strong><em>+ Tự động phun khí ozone để khử khuẩn dụng cụ vào giữa chu trình sấy (option).</em></strong></p><p><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Tự động kiểm soát, đo lường và hiển thị nhiệt độ và độ ẩm buồng sấy trên màn hình kỹ thuật số.</em></strong></p><p><strong><em>+ Cửa buồng sấy đóng mở tự động , khóa trong suốt chut trình sấy-khử khuẩn (ozone-UVc) ,bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân viên y tế .</em></strong></p><ul><li><strong><em>Tự động lọc bụi và khử khuẩn không khí vào buồng sấy bằng tia UVc-LED (254nm) công nghệ mới (bức xạ lạnh ) siêu bền ,hiển thị thông số khử khuẩn UVc trên màn hình kỹ thuật số (Digital UVc Meter).</em></strong></li></ul><p><strong><em>&nbsp;+ Cắt nhiệt tự động , tiết kiệm năng lượng.</em></strong></p> | <p>-khử khuẩn Ozone</p><p>-khử khuẩn UVc&nbsp;</p><p>-khử khuẩn Ozone và UVc đa kết hợp.</p><p>-cửa buồng sấy đóng mở tự động ,bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế vận hành .</p> | <p><strong>TỦ SẤY NHIỆT ĐỘ THẤP –KHỬ KHUẨN OZONE-UVc</strong></p><p><strong>,CHUYÊN DÙNG CHO DỤNG CỤ Y TẾ KHÔNG CHỊU NHIỆT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><em>(MÁY SẤY DỤNG CỤ Y TẾ)</em></p><p><strong>&nbsp;(AutoMedDryer)</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Model: AMD- 300</strong></p><p><strong>Nhãn hiệu: HMED</strong></p><p><strong>Xuất xứ : PETECH-VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p><strong>Máy mới 100% ,<em>Năm sx : 2021</em></strong></p><p><strong>Điện thế sử dụng : 220VAC/50Hz/ 1pha</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn :</strong></p><p><strong>ISO-9001:2015</strong></p><p><strong>ISO 13485:2016</strong></p><p><strong>GPLH BYT : 22/2019/BYT-TB-CT</strong></p><p>&nbsp;</p><p>*<strong><u>PHỤ KIỆN KÈM THEO</u>&nbsp;:</strong></p><p>-Khay đựng dụng cụ : 07 khay</p><p>&nbsp;</p><p><strong>*&nbsp;<u>CHỨNG TỪ KÈM THEO:</u></strong></p><p><strong><em>+ Chứng nhận ISO 9001:2015</em></strong></p><p><strong><em>+ Chứng nhận ISO 13485:2016</em></strong></p><p><strong><em>+ Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế</em></strong></p><p><strong><em>, số : 22/2019/BYT-TB-CT.</em></strong></p><p><em>+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa của nhà sx (CO)</em></p><p><em>+Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sx (CQ)</em></p><p><em>+ Bản công bố tiêu chuẩn</em>&nbsp;<em>nhà sản xuất (DOS)</em></p><p><em>+Chứng nhận kiểm định xuất xưởng của nhà sản xuất (RFF)</em></p><p><em>+ Bằng khen của Chủ tịch-UBND TP.Hồ Chí Minh</em></p><p><em>+ Bằng khen của Bộ trưởng-Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam</em></p><p><em>+Chứng nhận “Thành Tựu Sáng Tạo Khoa Học- Công&nbsp;Nghệ Việt Nam “ (VIFOTEC)</em></p><p><em>+ Bộ hồ sơ gốc kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng.</em></p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-07-09 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-07-09
1440 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Bình chứa Nito lỏng trữ mẫu kèm giá để mẫu | Thiết bị bảo quản mẫu bằng khí hóa lỏng | 7401 | Thermo Fisher Scientific Inc. | Mỹ | Thermo Fisher Scientific Pte. Ltd (a part of Thermo Fisher Scientific Inc) | Singapore | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1250000000 | t | Chiếc | true | 2021-07-02 | 2021-12-31 | <p>- Thiết bị bảo quản mô, tế bào dài hạn trong Nitơ lỏng</p><p>- Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify">- Bình cấp Nitơ lỏng 240 lít: 02 cái</p><p class="ql-align-justify">- Giá đỡ hộp đựng mẫu (loại 2ml): 10 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bộ sàn để lắp giá chứa mẫu: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bộ tách pha lỏng/ khí: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Giá đỡ hộp đựng túi máu: 10 cái </p><p class="ql-align-justify">- Bộ máy vi tính và máy in: 01 bộ </p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Bộ điều khiển: vi xử lý</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Các thông số hiển thị: ít nhất gồm mức Nitơ ở pha lỏng, pha hơi, Mức Nitơ lỏng, báo động mức cao, báo động mức thấp, hiển thị / không hiển thị nhiệt độ, nạp Nitơ tự động/bằng tay, báo động nhiệt độ cao/ thấp,…</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Thiết kế: 02 màn hình riêng biệt, 1 trên nắp tủ và 1 màn hình trên thân tủ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Màn hình chính LED 4 số hiển thị số nhiệt độ tủ và cảnh báo</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Màn hình riêng biệt 24 cột đèn LED hiển thị liên tục mức nitơ lỏng thực tế trong tủ và điểm cài đặt mức Cao/Thấp.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Có chế độ nạp Nitơ tự động từ bình cấp và chế độ xả đông tự động.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Nhiệt độ bảo quản thấp nhất: -196 độ C</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Dung tích tủ: 90 lít</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Khả năng chứa mẫu: khoảng 5.200 lọ bảo quản lạnh (loại 2ml)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Thời gian lưu Nitơ trong bình ở trạng thái tĩnh: 30 ngày</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tỷ lệ suy giảm Nitơ: khoảng 3 lít / ngày </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Mẫu được bảo quản ở dạng Nitơ pha lỏng hoặc pha hơi</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Cài đặt được mức Nitơ pha lỏng và mức Nitơ pha hơi:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Mức Nitơ pha lỏng cài đặt được: từ &nbsp;3 cm đến 60 cm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Mức Nitơ pha hơi cài đặt được: từ &nbsp;6 cm đến 15 cm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hệ thống báo động: bằng âm thanh và đèn</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">+ Kích thước máy: 1.041 x 546 x 610 mm</span></p><p><span style="color: black;">+ Trọng lượng: 117.9 kg</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-07-02
1441 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | ĐÈN MỔ LED TREO TRẦN ≥ 120K LUX + 90K LUX | OL-200 | Novavox Corp | Hàn Quốc | Novavox Corp | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 390000000 | t | Cái | true | 2021-05-27 | 2021-12-31 | <p><strong>ĐÈN MỔ LED TREO TRẦN ≥ 120K LUX + 90K LUX</strong></p><p>MO<strong>DEL: OL-200</strong></p><p>H<strong>ÃNG SẢN XUẤT: NOVAVOX – HÀN QUỐC</strong></p><p>XU<strong>ẤT XỨ: HÀN QUỐC</strong></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trụ đèn chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đèn: 02 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp nguồn cấp điện: 02 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ốp che trần: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng mã bắt trần bê tông: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ tit reo trần và ốc vít bắt: 01 bộ</p><p>Bộ sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ&nbsp;</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính vùng sáng 22cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng dịu nhẹ, thoải mái 120.000 lux và năng lượng bức xạ 3,8 mW / m2</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh độ chiếu sáng 1 ~ 6 bước (Đầu đèn chính tối đa 120.000Lux / Đầu đèn&nbsp;phụ tối đa 100.000Lux)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh tiêu điểm và đường kính của trường ánh sáng bằng tay cầm khử trùng bằng nhôm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ bóng đèn LED trên 40.000 giờ là hiệu quả và tiết kiệm nhất so với bóng đèn halogen.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm nhôm có thể khử trùng cho phép định vị với thiết bị khử trùng bằng hơi nước (Autoclave)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng hiệu suất cao, tiêu thụ năng lượng thấp (tiết kiệm 33% năng lượng so với bóng đèn halogen)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giảm bóng để có chế độ xem tốt nhất có thể</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27
1442 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Efficia CM120 | Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc. | Trung Quốc | Philips Medical System | Mỹ | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 176000000 | t | Chiếc | false | 2021-03-15 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Cấu hình bao gồm:</p><p>- Máy chính: 01 cái</p><p>- Cáp đo điện tim 3 điện cực: 01 bộ</p><p>- Cảm biến đo SpO2 cho người lớn: 01 cái</p><p>- Bao đo huyết áp không xâm lấn cho người lớn, loại dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Bao đo huyết áp không xâm nhập cho trẻ em, loại dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Điện cực dán ECG cho người lớn (1 gói 30 cái)</p><p>- Cảm biến đo nhiệt độ dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Pin: 01 cái</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-03-15 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-07-02
1443 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy định nhóm máu tự động | ORTHO VISION Max Analyzer | ORTHO VISION Max | Tecan Schweiz AG | Thụy Sĩ | Ortho Clinical Diagnostics | Anh | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Thụy Sĩ | Nhóm 1 |  |  | 2947370000 | t | Chiếc | true | 2021-06-22 | 2022-03-11 | <p>- Máy định nhóm máu tự động&nbsp;ORTHO VISION Max</p> | <p>- Máy định nhóm máu tự động&nbsp;ORTHO VISION Max</p> <p>- màn hình</p> <p>- dây nguồn</p> <p>- bộ phụ kiện tiêu chuẩn</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-23 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2021-06-22
1444 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Ø3.0 x 11.5 mm | 70-1154-IMP0001 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Thông tin chung về thiết bị</p><p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.0</p><p>Chiều dài: 11.5mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.0</p><p>Chiều dài: 11.5mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.0</p><p>Chiều dài: 11.5mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.0</p><p>Chiều dài: 11.5mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1445 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải Erba Lyte | Erba Lyte | Erba Lachema S.R.O | Séc | Erba Lachema S.R.O | Séc | ["2020","2021","2022"] | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 151200000 | t | Cái | true | 2021-05-08 | 2022-12-31 | <p>Máy xét nghiệm điện giải</p><p>Model: Erba Lyte </p><p>Hãng SX: Erba Lachema S.r.o - CH Séc</p><p>Xuất xứ: Trung Quốc</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016</p><p>Thông số đo: Na, K, Cl </p> | <p>Máy xét nghiệm chính</p><p>- Hộp phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo</p><p>- 01 bộ hóa chất điện giải</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>Thông số xét nghiệm: Na, K, Cl</p><p>Nguyễn tắc đo: Đo trực tiếp bằng điện cực trao đổi ION</p><p>Công suất: 60 mẫu / giờ</p><p>Mẫu đo: máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu pha loãng</p><p>Kiểm chuẩn 2 mức, dạng thống kê SD và CV%</p><p>Thể tích hút mẫu: 150 microlit</p><p>Màn hình: màn hình cảm ứng chạm LCD</p><p>Máy in nhiệt tích hợp trong máy</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Cổng kết nối RS-232</span></p> | <p>Sửa chữa bảo hành và bảo trì máy</p> | Điện cực nước châm điện cực | Hóa chất, |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | 2021-05-08 | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | 2021-05-08
1446 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Patient Monitor | PAVO | aXcent medical GmbH. | Đức | aXcent medical GmbH. | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 60000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-13 | 2022-12-31 | <p><strong>MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN</strong></p><p><strong>Model: PAVO</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: AXCENT - ĐỨC</strong></p> | <p>&nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td><b>Cấu hình</b></td> <td><b>Tùy chọn</b></td> </tr> <tr> <td>SpO2 + NIBP, Pin Li-ion</td> <td>Masimo/Nellcor SpO2, Đo nhiệt độ nhanh, Máy quét mã vạch</td> </tr> <tr> <td>SpO2+NIBP+ECG+TEMP,&nbsp;Pin Li-ion</td> <td>Masimo/Nellcor SpO2, EtCO2, Đo nhiệt độ nhanh,&nbsp;Máy quét mã vạch, thiết bị ghi nhiệt</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> |  | <p>Màn hình LCD TFT 8” (tùy chọn màn hình cảm ứng)</p> <p>- Lưu động, nhẹ và thiết kế vững chắc</p> <p>- Cấu hình các thông số linh hoạt đối với các môi trường buồng bệnh khác nhau</p> <p>- Pin Li-ion nạp lại được (hoạt động liên tục lên tới 12 giờ)</p> <p>- Cài đặt màn hình font to có màu</p> <p>- Chế độ theo dõi liên tục và kiểm tra đột xuất</p> <p>- Lựa chọn được theo bệnh nhi, trẻ sơ sinh, người lớn</p> <p>- CMS có dây/Không dây, hỗ trợ giao thức HL7 cho HIS</p> <p>- Hỗ trợ máy quét mã vạch</p> <p>- Hỗ trợ thiết bị ghi nhiệt</p> <p>- Xem xét lại chiều hướng đồ họa &amp; dạng cột</p> <p>- Xem xét lại sóng ba chiều trong vòng 48 giờ đối với mỗi bệnh nhân (lưu trữ trong thẻ SD)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2021-04-13
1447 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | THA 1 | THA 1 | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 76000 | t | Chai | false | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">- Tác dụng: Rửa sát khuẩn thường quy bề mặt dụng cụ thiết bị y tế, dùng trong y tế. chế phẩm có hiệu lực diệt 99,99% các vi sinh vật </span><em style="color: black;">Staphylococcus aureus, Preudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Mycobacterium tuberculosis, Candida albicans, Bacillus subtilis</em><span style="color: black;"> sau 30 giây tiếp xúc.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Làm ướt dụng cụ thiết bị y tế, lấy khăn sạch thấm ướt và lấy THA 1 vừa đủ để tiến hành rửa bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch thấm đều trên bề mặt cần vệ sinh sát khuẩn. Rửa lại bằng nước sạch vô khuẩn, lau khô bằng khăn vô khuẩn (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây). </span></p><p> </p> | <p> <span style="color: black;">- Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 1% (w/w) và các chất phụ gia (Glycerine, Alcohol Ethoxylates, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, …) vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Màu xanh</li><li>Dạng lỏng</li><li>Dung tích: 1 lít</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-06-17
1448 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy tán sỏi | Máy tán sỏi tiết niệu | Máy tán sỏi thủy điện lực | EL 27 Compact | Walz Elektronik GmbH | Đức | Walz Elektronik GmbH | Đức | ["2018"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Bộ | true | 2020-10-30 | 2021-01-31 | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Máy tán sỏi thủy điện lực dùng cho tiết niệu và đường mật</span></span></p> | <p>Máy tán sỏi bằng thủy điện lực, nguồn điện sử dụng 230V±10%: 01 cái</p> <p>Đầu dò tán sỏi thủy điện lực, loại mềm, đường kính 2.4 Fr., dài 3000 mm: 06 cái</p> <p>Đầu dò tán sỏi thủy điện lực, loại mềm, đường kính 3Fr., dài 950 mm: 06 cái</p> <p>Đầu dò tán sỏi thủy điện lực, loại mềm, đường kính 3Fr., dài 3000 mm: 06 cái</p> <p>Đầu dò tán sỏi thủy điện lực loại mềm, đường kính 4.5 Fr., dài 600 mm: 06 cái</p> |  | <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Máy tán sỏi bằng thủy điện lực (EHL)</span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Hiệu quả cao nhất khi so sánh với các công nghệ khác, thời gian phẫu thuật ngắn.</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Sỏi thường bị vỡ chỉ sau vài sóng xung kích</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Bảo vệ: tối thiểu hóa sức căng của sóng xung kích hỗ trợ chăm sóc cẩn thận mô mềm</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Chuyển hóa năng lượng cục bộ cao so với laser và tán sỏi ngoài cơ thể</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Tính kinh tế: thiết bị không cần bảo trì</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Bảo vệ ống soi mũi đầu dò dạng tròn; không có vấn đề gãy vỡ so với dây quang laser</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Điều khiển 3 mức năng lượng: 3 cường độ (lên đến 950 mJ) được điều chỉnh để sử dụng trong nội soi tiêu hóa và niệu</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Xung rất nhanh, biên độ tăng mạnh cho sự phá sỏi hiệu quả nhất</span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Đặc tính kỹ thuật:</span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Kích thước</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Rộng: 320 mm, Cao: 120 mm, Sâu: 240 mm</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Trọng lượng: 7,5 kg</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Năng lượng tán sỏi thủy điện lực</span> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Cường độ A/ Tần số xung (tối đa) 250 mJ/60 Hz</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Cường độ B/ Tần số xung (tối đa) 500 mJ/50 Hz</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Cường độ C/ Tần số xung (tối đa) 950 mJ/40 Hz</span></li> </ul> </li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Đầu dò tán sỏi thủy điện lực</span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Chiều dài: 450 - 3000 mm</span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Đường kính: 2 Fr., 2,4 Fr., 3 Fr., 4,5 Fr., 7 Fr., 10 Fr.</span></li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-10-30 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-11
1449 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | THA 1 | THA 1 | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 55000 | t | Chai | false | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">- Tác dụng: Rửa sát khuẩn thường quy bề mặt dụng cụ thiết bị y tế, dùng trong y tế. chế phẩm có hiệu lực diệt 99,99% các vi sinh vật </span><em style="color: black;">Staphylococcus aureus, Preudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Mycobacterium tuberculosis, Candida albicans, Bacillus subtilis</em><span style="color: black;"> sau 30 giây tiếp xúc.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Làm ướt dụng cụ thiết bị y tế, lấy khăn sạch thấm ướt và lấy THA 1 vừa đủ để tiến hành rửa bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch thấm đều trên bề mặt cần vệ sinh sát khuẩn. Rửa lại bằng nước sạch vô khuẩn, lau khô bằng khăn vô khuẩn (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây). </span></p><p> </p> | <p> <span style="color: black;">- Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 1% (w/w) và các chất phụ gia (Glycerine, Alcohol Ethoxylates, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, …) vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Màu xanh</li><li>Dạng lỏng</li><li>Dung tích: 500ml</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-06-17
1450 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Xe đạp tập | XY-2 | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 58750000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-10-01 | <p>XE ĐẠP TẬP</p><p>Model: XY-2</p><p>Xuất xứ: Xiangyu – China</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> | <p>Đồng hồ điện tử: 01</p> <p>Tay vịn: 01</p> <p>Bộ điều chấn: 01</p> <p>Yên đệm: 01</p> <p>Bàn đạp và đai buộc: 01 bộ</p> <p>Khung gầm: 01</p> | <p>Đồng hồ điện tử: 01</p> <p>Tay vịn: 01</p> <p>Bộ điều chấn: 01</p> <p>Yên đệm: 01</p> <p>Bàn đạp và đai buộc: 01 bộ</p> <p>Khung gầm: 01</p> <p>Bộ phận giảm xóc: 01</p> <p>Động cơ thủy lực: 01</p> <p>Màn hình hiển thị thông số: 01</p> <p>Bậc hỗ trợ lên xuống: 01</p> <p>Bọc yên đệm: 01</p> <p>Đệm lưng: 01</p> <p>Thanh điều chỉnh yên đệm: 01</p> | <p>1. Kích thước đóng thùng: 930x570x1200</p> <p>2. Tải trọng yên đệm: 135kg</p> <p>3. Cấp điều chỉnh yên đêm: 8</p> <p>4. Khoảng di chuyển yên đệm lên xuống (mm): 730~980</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1451 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải Erba Lyte Ca Plus | Erba lyte Ca | Erba Lachema S.R.O | Séc | Erba Lachema S.R.O | Séc | ["2020","2021","2022"] | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 194460000 | t | Cái | true | 2021-05-08 | 2022-12-31 | <p>Máy xét nghiệm điện giải</p><p>Model: Erba Lyte</p><p>Hãng SX: Erba Lachema S.r.o - CH Séc</p><p>Xuất xứ: Trung Quốc</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016</p><p>Thông số đo: Na, K, Cl, Ca, Ph</p> | <p>Máy xét nghiệm chính</p><p>- Hộp phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo</p><p>- 01 bộ hóa chất điện giải</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>Thông số xét nghiệm: Na, K, Cl, Ca, Ph</p><p>Nguyễn tắc đo: Đo trực tiếp bằng điện cực trao đổi ION</p><p>Công suất: 60 mẫu / giờ</p><p>Mẫu đo: máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu pha loãng</p><p>Kiểm chuẩn 2 mức, dạng thống kê SD và CV%</p><p>Thể tích hút mẫu: 150 microlit</p><p>Màn hình: màn hình cảm ứng chạm LCD</p><p>Máy in nhiệt tích hợp trong máy</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Cổng kết nối RS-232</span></p> | <p>Sửa chữa bảo hành và bảo trì máy</p> | Điện cực nước châm điện cực | Hóa chất, |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | 2021-05-08 | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | 2021-05-08
1452 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ ấm CO2 | tủ ấm CO2 | ICO50med | Memmert GmbH + Co. KG | Đức | Memmert GmbH + Co. KG | Đức | ["2021"] | Công Ty TNHH Nguyên Anh |  | Nhóm 3 |  |  | 164894000 | t | Cái | false | 2021-05-27 | 2022-05-27 | <p><strong>TỦ ẤM CO2</strong></p><p><strong>MODEL: ICO50MED</strong></p><p><strong>HÃNG SX: MEMMERT – ĐỨC</strong></p> | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật</u>:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích: 56 lít</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước trong: rộng 400 x cao 425 x sâu 330 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước ngoài: rộng 559 x cao 791 x sâu 521 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số khay cung cấp: 1</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số khay tối đa: 5</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng nhiệt độ hoạt động: +5<sup>0</sup>C trên nhiệt độ môi trường đến 50<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình thời gian tiệt trùng: 60 phút tại 180<sup>0</sup>C (không cần tháo cảm biến độ ẩm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác cài đặt: 0.1<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng 2 đầu dò nhiệt độ Pt100 theo tiêu chuẩn DIN Class A dùng để hiển thị nhiệt độ hoạt động và cảnh báo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ thay đổi nhiệt theo thời gian (theo chuẩn DIN 12 880: 2007-05): ± 0.1<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ thay đổi nhiệt trong buồng tại 37<sup>0</sup>C (theo chuẩn DIN 12 880: 2007-05): ± 0.3<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giới hạn độ ẩm nhờ vào thành phần Peltier, khi khay nước đầy được để vào, thành phần Peltier giới hạn giá trị độ ẩm bên trong ở mức 93% rh ± 2.5%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cài đặt khoảng độ ẩm: 40 - 97% rh và tắt độ ẩm (mua thêm K7)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác cài đặt: 0.5% rh</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật</u>:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích: 56 lít</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước trong: rộng 400 x cao 425 x sâu 330 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước ngoài: rộng 559 x cao 791 x sâu 521 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số khay cung cấp: 1</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số khay tối đa: 5</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng nhiệt độ hoạt động: +5<sup>0</sup>C trên nhiệt độ môi trường đến 50<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình thời gian tiệt trùng: 60 phút tại 180<sup>0</sup>C (không cần tháo cảm biến độ ẩm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác cài đặt: 0.1<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng 2 đầu dò nhiệt độ Pt100 theo tiêu chuẩn DIN Class A dùng để hiển thị nhiệt độ hoạt động và cảnh báo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ thay đổi nhiệt theo thời gian (theo chuẩn DIN 12 880: 2007-05): ± 0.1<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ thay đổi nhiệt trong buồng tại 37<sup>0</sup>C (theo chuẩn DIN 12 880: 2007-05): ± 0.3<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giới hạn độ ẩm nhờ vào thành phần Peltier, khi khay nước đầy được để vào, thành phần Peltier giới hạn giá trị độ ẩm bên trong ở mức 93% rh ± 2.5%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cài đặt khoảng độ ẩm: 40 - 97% rh và tắt độ ẩm (mua thêm K7)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác cài đặt: 0.5% rh</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-27 | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-27
1453 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Bình chứa Nito lỏng trữ mẫu kèm giá để mẫu | Thiết bị bảo quản mẫu bằng khí hóa lỏng | 7403 | Thermo Fisher Scientific Inc. | Mỹ | Thermo Fisher Scientific Pte. Ltd (a part of Thermo Fisher Scientific Inc) | Singapore | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1370000000 | t | Chiếc | true | 2021-07-02 | 2021-12-31 | <p>- Thiết bị bảo quản mô, tế bào dài hạn trong Nitơ lỏng </p><p>- Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify">- Bình cấp Nitơ lỏng 240 lít: 02 cái</p><p class="ql-align-justify">- Giá đỡ hộp đựng mẫu (loại 2ml): 10 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bộ sàn để lắp giá chứa mẫu: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bộ tách pha lỏng/ khí: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Giá đỡ hộp đựng túi máu: 10 cái </p><p class="ql-align-justify">- Bộ máy vi tính và máy in: 01 bộ </p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Bộ điều khiển: vi xử lý</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Thiết kế: 02 màn hình riêng biệt, 1 trên nắp tủ và 1 màn hình trên thân tủ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Màn hình chính LED 4 số hiển thị số nhiệt độ tủ và cảnh báo</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Màn hình riêng biệt 24 cột đèn LED hiển thị liên tục mức nitơ lỏng thực tế trong tủ và điểm cài đặt mức Cao/Thấp.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Có chế độ nạp Nitơ tự động từ bình cấp và chế độ xả đông tự động.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Nhiệt độ bảo quản thấp nhất: -196 độ C</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Dung tích tủ: 200 lít</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Khả năng chứa mẫu: khoảng 13.000 lọ bảo quản lạnh (loại 2ml) hoặc 430 túi máu loại 50ml</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Thời gian lưu Nitơ trong bình ở trạng thái tĩnh: 40 ngày</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tỷ lệ suy giảm Nitơ: khoảng 5 lít / ngày </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Mẫu được bảo quản ở dạng Nitơ pha lỏng hoặc pha hơi</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Cài đặt được mức Nitơ pha lỏng và mức Nitơ pha hơi:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Mức Nitơ pha lỏng cài đặt được: từ &nbsp;3 cm đến 60 cm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Mức Nitơ pha hơi cài đặt được: từ &nbsp;6 cm đến 15 cm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hệ thống báo động: bằng âm thanh và đèn</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">+ Kích thước máy: 1.041 x 724 x 864 mm</span></p><p><span style="color: black;">+ Trọng lượng: 217.7 kg</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-07-02
1454 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy chụp đáy mắt | Máy chụp ảnh màu đáy mắt Kowa Nonmyd AF | Kowa Nonmyd AF | KOWA Company Ltd. | Nhật Bản | KOWA Company Ltd. | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 945000000 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-04-30 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ chụp với Cảm biến CCD độ phân giải cao tích hợp trong máy. </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động phơi sáng, tự động cân chỉnh, tự động chụp, Tự động chuyển đổi giữa chế độ chụp đáy mắt và chụp phía trước, tự động lấy nét, tự động điều chỉnh cường độ flash</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 310mm (W) x 530mm (D) x 555mm (H)</p> | <p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy chính với tỳ cằm nâng hạ motor điện đi kèm : 01</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm xử lý, lưu trữ hình ảnh chuyên dụng chính hãng VK2s: 01 đĩa CD</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy ảnh kỹ thuật số tích hợp: 01 </p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nắp đậy thân thấu kính trước và sau: 02 </p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy lót tỳ cằm: 01 set 100 tờ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao phủ bụi: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cầu chì thay thế : 02 chiếc</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn nâng hạ điều khiển bằng Motor điện</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tính 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in phun màu 01 chiếc</p><p>Sách hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn bảo trì: 01</p> |  | <p class="ql-align-justify">Góc: 45 độ và × 2 (zoom quang học)</p><p class="ql-align-justify">- Khoảng cách làm việc: 30mm</p><p class="ql-align-justify">- Đường kính đồng tử nhỏ: Ø4 mm ( SP Ø3.3mm)</p><p class="ql-align-justify">- Dài bù của mắt được khám: Dải không bù: -12D đến + 13D, Dải bù +: + 10D đến + 35D, Dải bù âm: -32 D đến -10D</p><p class="ql-align-justify">- <strong><u>Các chức năng tự động:</u></strong> Tự động chuyển đổi giữa chế độ chụp đáy mắt và chụp phía trước, tự động lấy nét, tự động điều chỉnh cường độ flash, tự động chụp (ON/ OFF Có thể lựa chọn)</p><p class="ql-align-justify">- Camera: 2448×2048 pixel CMOS sensor camera</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình: Rộng 7 inch</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn sáng: Quan sát: Nguồn sáng LED hồng ngoại gần, Chụp ảnh: đèn Flash Xenon</p><p class="ql-align-justify">- Tiêu cố định bên trong: Trung tâm, Đĩa thị, Hoàng điểm, Mosaic 9 vị trí</p><p class="ql-align-justify">- Dải điều chỉnh bộ phận quang học: Trước sau: 60 mm, Trái phải: 98mm, Chiều Dọc (bằng điện) 27mm</p><p class="ql-align-justify">- Đầu ra hình ảnh: USB (Loại B), Bàn phím số / Đầu vào mã vạch: USB (Loại A)</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-04-13 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-04-13
1455 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp | Conmed Corporation | Mỹ | Conmed Corporation | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Bộ | true | 2021-04-23 | 2022-04-23 | <p>Bộ dụng cụ chuyên dụng sử dụng trong phẫu thuật nội khớp.</p><ul><li>Bao gồm nhiều dụng cụ đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.</li><li>Phù hợp sử dụng trong điều kiện thời tiết và khí hậu của Việt Nam</li><li>Các dụng cụ có xuất xứ nguồn gốc tại Mỹ</li><li>Gồm nhiều dụng cụ được phân loại trang thiết bị theo mức độ rủi ro là A và B</li></ul> | <p><strong>Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp gối.</strong></p><p><strong>Bao gồm:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dụng cụ cắt sụn chêm: 08 món</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dụng cụ tái tạo dây chằng khớp gối: 26 món</p><p>Bàn căng gân: 05 món</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | 2021-04-23 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | 2021-04-23
1456 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Thang tập luyện | XYF-T1 | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 63750000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-10-01 | <p>Thang tập luyện</p><p>Model: XYF-T1</p><p>Xuất xứ: Xiangyu - Trung Quốc</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> | <p>1--- Hệ thống tay vịn lan can</p> <p>2--- Hệ thống cột ống cố định</p> <p>3--- Hệ thống bậc thang</p> | <p>1--- Hệ thống tay vịn lan can chống trượt</p> <p>2--- Hệ thống cột ống cố định</p> <p>3--- Hệ thống bậc thang có đèn LED</p> <p>4--- Bọc tay vịn</p> <p>5--- Lưới bảo vệ</p> | <p>Khoảng điều chỉnh độ cao lan can tay vịn: 0～200 mm</p> <p>Tải trọng định mức lan can tay vịn: 70 kg</p> <p>Tải trọng định mức cầu thang: 135 kg</p> <p>Kích thước: (L×W×H) 337×83×134～155</p> <p>Sản phẩm dùng cho bệnh nhân để phục hồi khả năng lên xuống cầu thang bộ.</p> <p>Kích thước: 337x83x134mm</p> <p>Trọng lượng: 120kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1457 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy xử lý bệnh phẩm | Máy xử lý mô tự động | Donatello | Diapath S.p.a | Italy | Diapath S.p.a | Italy | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ H&N Việt Nam | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1670000000 | t | Cái | true | 2021-05-09 | 2022-05-09 | <p>Máy xử lý mô tự động kín hoàn toàn, đảm bảo an toàn tối đa cho kỹ thuật viên giải phẫu bệnh và đảm bảo mọi mẫu bệnh phẩm được xử lý chuẩn xác.</p> | <p>- Máy chính và bộ phụ kiện chuẩn kèm theo: 01 bộ</p><p>- Màn hình LCD-TFT cảm ứng màu 15”: 01 cái</p><p>-Giỏ đựng cassette thép không gỉ: 03 cái</p><p>- Bình đựng hóa chất phản ứng/ hóa chất rửa: 12 bình</p><p>- Phin lọc than hoạt tính: 01 cái</p><p>- Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh</p><p>- UPS : 01 bộ</p> |  | <p>- Bệnh phẩm xử lý là mô, khối đúc tế bào.</p><p>- Công suất tới 405 cassettes cho một chu trình.</p><p>- Số chương trình xử lý mô: Không giới hạn&nbsp;</p><p>- Dung tích buồng xử lý: 8.0 lít, tích hợp hệ thống hút.</p><p>- Công nghệ gia nhiệt môi trước cho xử lý mẫu sinh thiết trong thời gian ngắn.</p><p>- Công nghệ nhận dạng các thông số cài đặt quá trình làm việc để đưa ra khả năng lựa chọn tốt nhất</p><p>- Tính năng nhận dạng bình dung môi: Hệ thống gắn nhãn ghi nhớ bể dung môi chánh nhầm lẫn trong quá trình thay hóa chất.</p><p>- Kiểm soát mẫu bằng barcode reader</p><p>- Tính năng tự động chuẩn đoán ngăn chặn máy lỗi trong khi chạy</p><p>- Tính năng an toàn dung môi và cảnh báo tình trạng hóa chất</p><p>- Số giỏ chứa cassettes trong buồng: 03 giỏ thép không gỉ, mỗi giỏ 135 cassettes</p><p>- Có 4 cảm biến để biết được mức độ hóa chất trong buồng xử lý.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Thời gian tối đa cho mỗi bước: 24 giờ và 59 phút.</p><p>- Thời gian chậm trễ tối đa : 14 ngày, 23 giờ và 59 phút.</p><p>- Thời gian kết thúc mỗi qui trình : Có thể tự đặt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Số bình hóa chất: 12 bình ( trong đó có 9 bình hóa chất dung tích 4.1 lít và 2 bình hóa chất rửa 4.1 lít và một bình xả paraffin</p><p>- Số bình chứa nến: 03 bình, dung tích 4 lít</p><p>- Thời gian tan chảy nến: Trung bình 8 tiếng</p><p>- Nhiệt độ hóa chất: nhiệt độ phòng tới 65 độ C</p><p>- Nhiệt độ nến: 55 tới 80 độ C</p><p>- Khuấy trộn hóa chất : có thể chọn từ 5 đến 30 phút.</p><p>- Chọn áp lực/chân không trong buồng xử lý : 04 thức. (V/P: áp lực và chân không, V: chân không&nbsp;&nbsp;P: áp lực với áp lực buồng xử lý , A: theo áp suất môi trường)</p><p>- Công nghệ nhận dạng hóa chất: Áp dụng cho mọi bình hóa chất.</p><p>- Cho phép quản lý toàn bộ hóa chất, nến, chu trình rửa và lọc than hoạt tính</p><p>- Màn hình cảm ứng LCD – 15”, cổng USB Window</p><p>- Bình than hoạt tính cho phép trung hòa khí xảy ra trong quá trình phản ứng</p><p>- Điện100-240V, 50-60 Hz</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ H&N Việt Nam | 2021-05-09 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ H&N Việt Nam | 2021-05-09
1458 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân đa năng điều khiển cơ | 345500 | Malvestio S.p.A | Italy | Malvestio S.p.A | Italy | ["2021"] | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | Italy | Nhóm 3 |  |  | 75000000 | t | Cái | true | 2021-05-18 | 2023-05-18 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giường hoạt động bằng cơ chế thủy lực, điều khiển 4 vị trí</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đệm làm bằng chất liệu ABS dạng nhiệt, dễ dàng tháo ra và làm sạch</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung giường làm bằng théo phủ Epoxy, gồm các bánh xe.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế với 4 ống cọc truyền ở 4 góc giường.</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung giường: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đệm: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đầu giường: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm chân giường: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay vịn: 02 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ tay khiển: 03 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cọc truyền: 01 cái</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc nâng lưng: 0° – 70°</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc nâng chân: 0° – 25°</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng Trendelenburg: 15°</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng Reverse Trendelenburge: 12°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao : 42- 80 cm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 2021-05-18 | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 2021-05-18
1459 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy xông hơi điều trị | HYZ-IC | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 202500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-10-01 | <p>Máy xông hơi điều trị</p><p>Model: HYZ – IC</p><p>Xuất xứ: Xiangyu - Trung Quốc</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> | <p>Thân máy chính: 01</p> <p>Buồng chứa nước: 01</p> <p>Cốc đo lường: 01</p> <p>Cần xông hơi: 01</p> <p>Túi đựng thuốc: 01</p> <p>Cầu chì: 02</p> <p>Chìa khóa: 02</p> <p>Sách HDSD: 01</p> | <p>Thân máy chính: 01</p> <p>Bồn chứa nước: 01</p> <p>Cốc đo lường: 01</p> <p>Cần xông hơi: 01</p> <p>Túi đựng thuốc: 03</p> <p>Cầu chì: 04</p> <p>Chìa khóa: 02</p> <p>Sách HDSD: 01</p> <p>Vải thấm hút: 02</p> <p>Bộ làm sạch: 01</p> <p>Xô chứa nước thải: 01</p> | <p>- Điện áp: 220V/50Hz</p> <p>- Công suất: 1500W</p> <p>- Màn hình tinh thể lỏng: 7 inch</p> <p>- Kích thước: 730mm x455mm x 1320mm</p> <p>- Áp suất: ≥ 0.04 Mpa</p> <p>- Thời gian làm việc: 0-99 min</p> <p>- Chế độ làm việc: Ngắt quãng</p> <p>- Dung tích: 1.8L</p> <p>- Đầu trị liệu có thể xoay 180° theo chiều ngang, có thể điều chỉnh lên xuống 160°, Cánh tay hỗ trợ có thể điều chỉnh 110° theo chiều ngang.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1460 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy holter điện tim | FM-180 | Fukuda Denshi Co. Ltd. | Nhật Bản | Fukuda Denshi Co. Ltd. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 65000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2020-12-31 | <p>Máy điện tim</p><p>Model: FM-180</p><p>Xuất xứ: Nhật Bản</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | 2020-12-02 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | 2020-12-31
1461 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy tập luyện đa năng | XY-14-8B | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 258750000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-10-01 | <p>Máy tập luyện đa năng (bộ 8 chức năng)</p><p>Model: XY-14-8B</p><p>Xuất xứ: Xiangyu – Trung Quốc</p><p>Ứng dụng kết hợp tập phục hồi cho các khớp toàn thân, có thể sử dụng cho tất cả bệnh nhân.</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> | <ul> <li>Thiết bị tập xoay khớp vai: 01</li> <li>Thiết bị tập cẳng tay và cổ tay: 01</li> <li>Thiết bị tập uốn giãn cổ tay: 01</li> <li>Thang tập vai: 01</li> <li>Ròng rọc kéo: 01</li> <li>Khung ròng rọc kéo: 01</li> <li>Giường tập luyện: 01</li> <li>Khung lưới: 01</li> </ul> | <ul> <li>Thiết bị tập xoay khớp vai: 01</li> <li>Thiết bị tập cẳng tay và cổ tay: 01</li> <li>Thiết bị tập uốn giãn cổ tay: 02</li> <li>Thang tập vai: 01</li> <li>Ròng rọc kéo: 02</li> <li>Khung ròng rọc kéo: 01</li> <li>Giường tập luyện: 01</li> <li>Khung lưới: 01</li> <li>Gối cho giường tập luyện: 04</li> <li>Bánh xe cho giường tập luyện: 04</li> <li>Tạ treo: 04</li> <li>Lưới bảo vệ: 01</li> <li>Dây cao su kháng lực: 04</li> </ul> | [6 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1462 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy đúc bệnh phẩm | Máy đúc bệnh phẩm | Dante | Diapath S.p.a | Italy | Diapath S.p.a | Italy | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ H&N Việt Nam | Italy | Nhóm 3 |  |  | 915000000 | t | Cái | true | 2021-05-09 | 2022-05-09 | <p>Máy đúc mô bệnh phẩm gồm 2 khối riêng biệt: Đun nóng kèm rót và làm lạnh. Có thể hoạt động riêng biệt hoặc độc lập với nhau.</p> | <p> Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p> Bao gồm:</p><p> - Máy đúc chính: 01 cái</p><p> - Modul làm lạnh: 01 cái</p><p> Hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ</p><p> </p> |  | <p> - Hệ thống máy đúc mô gồm 2 khối riêng biệt: Đun nóng kèm rót và làm lạnh. Có thể hoạt động riêng biệt hoặc độc lập với nhau</p><p> - Lập trình nhiệt độ cho bình rót paraffin, khoang chứa khuôn đúc/cassettes, bề mặt làm việc, vị trí làm lạnh mẫu.</p><p> - Bộ phận điều chỉnh nhiệt 4 kênh với màn hình hiển thị màu cảm ứng</p><p> <strong>Máy đúc kèm gia nhiệt:</strong></p><p> - Có 1 điểm làm lạnh nhanh Cold spot xuống tới -5<sup>o</sup><span style="color: black;">C, kích thước 75mm x 55mm</span></p><p> - Bình chứa parafin thể tích 6 lit, </p><p> - Nhiệt độ làm tan chảy Paraffin điều chỉnh từ 50<sup>o</sup><span style="color: black;">C đến 75</span><sup style="color: black;">o</sup><span style="color: black;">C</span></p><p> - Có chỗ giữ cho forceps được gia nhiệt</p><p> - Nhiệt độ trong buồng chứa cassette 50<sup>o</sup>C đến 75<sup>o</sup>C</p><p> - Nhiệt độ của khay chứa khuôn đúc 50<sup>o</sup>C đến 75<sup>o</sup>C</p><p> - Tốc độ rót paraffin có thể điều chỉnh.</p><p> - Bề mặt làm việc được gia nhiệt</p><p> - Công suất khay làm nóng khuôn đúc: 350 khuôn đúc tiêu chuẩn, </p><p> - Công suất buồng làm nóng cassette tiêu chuẩn: 192 Cassette tiêu chuẩn</p><p> - Đèn chiếu sáng LED: Có thể điều chỉnh</p><p> - Màn hình hiển thị cảm ứng màu 4.3”</p><p> <strong>Modul làm lạnh:</strong></p><p> - Kích thước bề mặt làm lạnh 380x410 mm mm với cạnh thu nước rã đông</p><p> - Bảng điều khiển nhiệt cảm ứng kỹ thuật số</p><p> - Nhiệt độ làm lạnh điều chỉnh trong khoảng rộng từ nhiệt độ phòng đến -20 độ C</p><p> - Công suất làm lạnh đông mẫu đúc 126 cassettes</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ H&N Việt Nam | 2021-05-09 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ H&N Việt Nam | 2021-05-09
1463 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | THA 2 | THA 2 | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 750000 | t | Can | false | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">- Tác dụng: Rửa sát khuẩn bề mặt dụng cụ thiết bị y tế, dùng trong y tế. chế phẩm có hiệu lực diệt 99,99% các vi sinh vật </span><em style="color: black;">Staphylococcus aureus, Preudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Mycobacterium tuberculosis, Candida albicans, Bacillus subtilis </em><span style="color: black;">sau 30 giây tiếp xúc.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Làm ướt dụng cụ thiết bị y tế, lấy khăn sạch thấm ướt và lấy THA 2 vừa đủ để tiến hành rửa bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch thấm đều trên bề mặt cần vệ sinh sát khuẩn. Rửa lại bằng nước sạch vô khuẩn, lau khô bằng khăn vô khuẩn (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây). </span></p><p> </p> | <p> <span style="color: black;">- Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 2% (w/w) và các chất phụ gia (Glycerine, Alcohol Ethoxylates, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, Polyquatium 7 …) vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Màu hồng</li><li>Dạng lỏng</li><li>Dung tích 5 lít</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-06-17
1464 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật sửa van tim ít xâm lấn | Bộ dụng cụ phẫu thuật sửa van tim ít xâm lấn | Landanger | Pháp | Landanger | Pháp |  | Công ty TNHH Nguyên Long | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 2138359400 | t | Bộ | true | 2021-03-13 | 2022-03-13 | <p>Bộ dụng cụ phẫu thuật sửa van tim hai lá ít xâm lấn</p> | <p>Giá công khai là giá theo cấu hình và số lượng đính kèm</p><p>Giá sẽ thay đổi khi có sự thay đổi về cấu hình, chủng loại và số lượng.</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Nguyên Long | 2021-03-13 | Công ty TNHH Nguyên Long | 2021-03-13
1465 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh StarLED 5NX có bảng điều khiển Bluetooth | StarLED 5NX | ACEM SpA | Italy | ACEM SpA | Italy | ["2021"] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN |  | Nhóm null |  |  | 1000000000 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-05-31 | <p>StarLED5 NX tạo ra ánh sáng có chất lượng cao. Các hệ thống quang học trên bóng LED, được phát triển bởi ACEM, tạo ra ánh sáng không đổ bóng, trong và đồng nhất, qua đó đảm bảo tính trực quan cũng như điều kiện phẫu thuật tốt nhất cho phẫi thuật viên và nhân viên y tế. Nhờ có thế hệ LED thế hệ kế tiếp, bóng đèn này có thể tạo được nguồn sáng hoàn hảo dưới bất kì điều kiện nào mà không tạo ra tia hồng ngoại, cùng với nhiệt độ màu và tuổi thọ bóng đèn gần như vô giới hạn, trong khi lượng tiêu thụ điện năng rất thấp.</p><p>43 bóng LED cấu thành StarLED5 NX đường bố trí theo hình tròn và chia ra làm 5 chùm gương phản chiếu (mỗi chùm có 7 bóng LED) và 8 bóng LED được bố trí theo đường tròn xung quanh tay nắm của đèn. Đèn tạo ra cường độ sáng 130.000 lux (hoặc 160.000 lux nếu mua tuỳ chọn) kèm theo tuổi thọ bóng đèn 50.000 giờ.</p><p>ACRIS là hệ thống sáng tạo và đặc biệt được chế tạo bởi ACEM, bằng cách sử dụng vi xử lý, việc điêù khiển đường cong điện áp thông thường của LED luôn không thay đổi theo thời gian nhưng lại giữ được tuổi thọ lâu dài. Chỉ số biểu diễn màu của StarLED5 NX là 95 và nhiệt độ màu là 4500oK. Hai giá trị này đảm bảo việc tái tạo thước màu chuẩn cho cơ thể con người.</p> | <p><strong>Cấu hình:</strong></p><p>•&nbsp;02 đầu đèn gắn trên 2 nhánh đèn</p><p>•&nbsp;Tay nắm đèn, tiệt trùng được: 02 chiếc</p><p>• Bảng điều khiển gắn tường: đồng bộ thông số cài đặt bảng gắn đèn và gắn tường thông qua sóng Bluetooth: 01 bảng</p><p>• Hướng dẫn sử dụng Việt-Anh: 01 bộ</p> |  | <p>Thông số chi tiết</p><p>● Nguồn điện cung cấp: 100-240 VAC +/- 10%</p><p>● Công suất tiêu thụ: 75W</p><p>● Tần số: 50/60Hz</p><p>● Nguồn sáng: LED</p><p>● Tuổi thọ bóng đèn: khoảng 50.000 giờ</p><p>● Cường độ sáng tại tâm, Ec @ 100 cm: 130.000 lux (tùy chọn 160.000 lux)</p><p>● Điều chỉnh cường độ sáng: từ 5% đến 100%</p><p>● Nhiệt độ màu, CCT: 4500oK</p><p>● Chỉ số biểu diễn màu, Ra: 95</p><p>● Chỉ số R9: &gt; 90</p><p>● Toạ độ màu: x=0.365, y=0.370</p><p>● Đường kính chiếu sáng: 24-33 cm</p><p>● Khoảng cách làm việc có thể điều chỉnh tiêu cự: 70-150cm</p><p>● Độ sâu sáng L1 + L2 (20%): 114cm&nbsp;</p><p>● Độ sâu sáng L1 + L2 (60%): 64cm</p><p>● Trọng lượng đầu đèn: 12 kg</p><p>● Đường kính đầu đèn: 67 cm</p><p>● Cánh tay cho trần nhà thấp (LCH): tuỳ chọn</p><p>● Tay nắm chỉnh đèn: Tháo và hấp tiệt trùng được.</p><p>● Màu sắc: RAL 9002 trắng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-04-13 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-04-13
1466 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi khớp | HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP | HỆ THỐNG PTNS | Amnotec International Medical GmbH | Đức | Amnotec International Medical GmbH | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1330000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-27 | 2021-12-31 | <p><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: AMNOTEC– ĐỨC</strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: ĐỨC</strong></p><p><br></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống Camera nội soi kỹ thuật số 1 chip CMOS HD: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thấu kính zoom HD: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khớp nối dây sáng và ống soi: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng LED 90W: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp dẫn sáng Ø 3,5 mm dài 3m: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình chuyên dụng cho y tế 26": 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chân đứng cho màn hình 26 inch: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy bơm tưới rửa nội soi khớp: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dụng cụ nội soi khớp: 01 bộ</p> |  | <p><strong><em>Hệ thống Camera nội soi kỹ thuật số 1 chip CMOS HD code 71-040-00 HD</em></strong></p><p><strong>Cấu hình bao gồm:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ xử lý trung tâm: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu camera với dây cáp: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp Y/C: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Cáp RGB</strong>: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp BNC: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp HDMI – DVI: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp HDMI: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng: 01 cái</p><p><strong>Các đặc điểm: </strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất lượng hình ảnh cao với kiểu quét liên tục</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FULL HD độ phân giải 1080P</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tái tạo màu sắc tuyệt vời</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng BOOST tăng độ sáng của hình ảnh trong trường hợp điều kiện ánh sáng yếu</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ON-SCREEN-MENU bằng năm ngôn ngữ cho phép điều chỉnh các cài đặt máy ảnh khác nhau, ví dụ: độ sáng, màu sắc, độ tương phản, vv, 3 hồ sơ người dùng trong bộ nhớ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2,5x thu phóng kỹ thuật số</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng FREEZE để đóng băng hình ảnh thực trên màn hình</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu camera nhỏ gọn và nhẹ với 3 nút điều khiển từ xa có thể lựa chọn trước (6 chức năng, 3 x “bấm giữ” và 3 x “bấm nhanh”)</p><p><br></p><p><strong><em>Thấu kính zoom HD code 71-082-25 HD</em></strong></p><p><strong><em>Khớp nối dây sáng và ống soi </em></strong></p><p><strong><em>Nguồn sáng LED 90W code 71-115-18</em></strong></p><p><strong><em>Cáp dẫn sáng Ø 3,5 mm dài 3m code 71-124-30 C</em></strong></p><p><strong><em>Màn hình chuyên dụng cho y tế 26" code 71-301-26 HD</em></strong></p><p><strong><em>Chân đứng cho màn hình 26 inch code 71-310-04</em></strong></p><p><strong><em>Máy bơm tưới rửa nội soi khớp code 71-445-15</em></strong></p><p><strong><em>Bộ dung cụ nội soi khớp&nbsp;</em></strong></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27
1467 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị các bệnh lý âm đạo Trẻ hóa âm đạo, Tiểu không tự chủ | MORENOVA VAG | Initia Ltd | Israel | Initia Ltd | Israel | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED |  | Nhóm null |  |  | 1997000000 | f | Bộ | true | 2020-12-18 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>Máy điều trị các bệnh lý âm đạo</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Trẻ hóa âm đạo, Tiểu không tự chủ</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: MORENOVA VAG</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng: Initia</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất Xứ: ISRAEL</strong></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu phát sóng xung kích: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ (Tiếng Việt + Tiếng Anh)</p><p><br></p> |  | <p><strong>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đặc tính </strong></p><p>-&nbsp;MoreNova-VAG là một thiết bị sóng xung kích cường độ thấp độc đáo sử dụng công nghệ được cấp bằng sáng chế ('LAST') để áp dụng cho một loạt các chỉ định phụ khoa. Chúng bao gồm cải thiện chức năng tình dục và sự hài lòng, cải thiện các triệu chứng không kiểm soát căng thẳng và cải thiện các yếu tố đau âm đạo</p><p>-&nbsp;Sóng xung kích cường độ thấp (LISW) đã được chứng minh là tạo ra sự hình thành mạch máu và nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng sóng xung kích này kích hoạt tế bào gốc. Áp dụng LISW đã được sử dụng rộng rãi để điều trị rối loạn cương dương vận mạch và điều trị các vết thương mãn tính như loét chân do tiểu đường (Ref 4-7)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-18 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2021-07-09
1468 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh StarLED 5NX | StarLED 5NX | ACEM SpA | Italy | ACEM SpA | Italy | ["2021"] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | Italy | Nhóm null |  |  | 550000000 | t | Cái | true | 2021-04-12 | 2021-05-31 | <p>StarLED5 NX tạo ra ánh sáng có chất lượng cao. Các hệ thống quang học trên bóng LED, được phát triển bởi ACEM, tạo ra ánh sáng không đổ bóng, trong và đồng nhất, qua đó đảm bảo tính trực quan cũng như điều kiện phẫu thuật tốt nhất cho phẫi thuật viên và nhân viên y tế. Nhờ có thế hệ LED thế hệ kế tiếp, bóng đèn này có thể tạo được nguồn sáng hoàn hảo dưới bất kì điều kiện nào mà không tạo ra tia hồng ngoại, cùng với nhiệt độ màu và tuổi thọ bóng đèn gần như vô giới hạn, trong khi lượng tiêu thụ điện năng rất thấp.</p><p>43 bóng LED cấu thành StarLED5 NX đường bố trí theo hình tròn và chia ra làm 5 chùm gương phản chiếu (mỗi chùm có 7 bóng LED) và 8 bóng LED được bố trí theo đường tròn xung quanh tay nắm của đèn. Đèn tạo ra cường độ sáng 130.000 lux (hoặc 160.000 lux nếu mua tuỳ chọn) kèm theo tuổi thọ bóng đèn 50.000 giờ.</p><p>ACRIS là hệ thống sáng tạo và đặc biệt được chế tạo bởi ACEM, bằng cách sử dụng vi xử lý, việc điêù khiển đường cong điện áp thông thường của LED luôn không thay đổi theo thời gian nhưng lại giữ được tuổi thọ lâu dài. Chỉ số biểu diễn màu của StarLED5 NX là 95 và nhiệt độ màu là 4500<sup>o</sup>K. Hai giá trị này đảm bảo việc tái tạo thước màu chuẩn cho cơ thể con người.</p> | <p class="ql-align-justify"><strong>Cấu hình:</strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 nhánh đèn gắn trên trục treo trần, có độ sáng .</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay nắm tiệt trùng: 02 chiếc</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng Việt-Anh: 01 bộ</p> |  | <p>Thông số chi tiết</p><p>● Nguồn điện cung cấp: 100-240 VAC +/- 10%</p><p>● Công suất tiêu thụ: 75W</p><p>● Tần số: 50/60Hz</p><p>● Nguồn sáng: LED</p><p>● Tuổi thọ bóng đèn: khoảng 50.000 giờ</p><p>● Cường độ sáng tại tâm, Ec @ 100 cm: 130.000 lux (tùy chọn 160.000 lux)</p><p>● Điều chỉnh cường độ sáng: từ 5% đến 100%</p><p>● Nhiệt độ màu, CCT: 4500oK</p><p>● Chỉ số biểu diễn màu, Ra: 95</p><p>● Chỉ số R9: &gt; 90</p><p>● Toạ độ màu: x=0.365, y=0.370</p><p>● Đường kính chiếu sáng: 24-33 cm</p><p>● Khoảng cách làm việc có thể điều chỉnh tiêu cự: 70-150cm</p><p>● Độ sâu sáng L1 + L2 (20%): 114cm&nbsp;</p><p>● Độ sâu sáng L1 + L2 (60%): 64cm</p><p>● Trọng lượng đầu đèn: 12 kg</p><p>● Đường kính đầu đèn: 67 cm</p><p>● Cánh tay cho trần nhà thấp (LCH): tuỳ chọn</p><p>● Tay nắm chỉnh đèn: Tháo và hấp tiệt trùng được.</p><p>● Màu sắc: RAL 9002 trắng</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-04-12 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-04-13
1469 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi khớp | Hệ thống nội soi khớp kèm dụng cụ | Im8000 | Consolidated Medical Equipment Company | Mexico | Conmed Corporation | Mexico |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | Mexico | Nhóm null |  |  | 8200000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-23 | 2021-12-31 | <p><strong>HỆ THỐNG HÌNH ẢNH NỘI SOI KHỚP FULL HD </strong></p><p class="ql-align-justify">Model máy chính&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;IM8000</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất máy chính :&nbsp;Consolidated Medical Equipment Company</p><p class="ql-align-justify">Nước sản xuất máy chính: Mexico</p><p class="ql-align-justify">Nước xuất xứ các phụ kiện đi kèm: Đức/Mỹ/Hàn Quốc/Mexico</p> | <p><strong>Cấu hình</strong></p><ul><li class="ql-align-justify"><strong><u>Hệ thống hình ảnh</u></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li></ul><p>-&nbsp;Bộ xử lý Camera độ phân giải cao 3CMOS - HD Camera : 01 cái</p><p>-&nbsp;Đầu Camera 3CMOS, HD: 01 cái</p><p>-&nbsp;Nguồn sáng công nghệ&nbsp;LED: 01 cái</p><p>-Dây dẫn sáng: 01 cái</p><p>- Khớp nối dây sáng và ống soi: 01 cái</p><p>-&nbsp;Màn hình nội soi&nbsp;công nghệ LED, Full HD 26 Inch : 01 cái</p><p>-&nbsp;Giàn xe nội soi tiêu chuẩn, Sản xuất tại Việt Nam : 01 cái</p><ul><li><strong><u>Máy cắt đốt, cầm máu ổ khớp bằng sóng Radio</u>:</strong></li></ul><p>-&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển trung tâm : 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Lưỡi cắt đốt&nbsp;bằng sóng Radio 90 độ: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Lưỡi cắt đốt&nbsp;bằng sóng Radio 50 độ: 01 cái</p><ul><li><strong><u>Máy bơm tưới dịch nội soi khớp</u>: </strong></li></ul><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Máy bơm ổ khớp : 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Dây nước chạy máy: 01 cái</p><ul><li><strong><u>Hệ thống bào ổ khớp</u>: </strong></li></ul><p>-&nbsp;&nbsp;Máy điều khiển trung tâm đa năng: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy bào ổ khớp 2 nút : 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Lưỡi shaver cắt lọc: 01 cái</p><ul><li><strong><u>Bộ ống nội soi</u>: </strong></li></ul><p>-&nbsp;&nbsp;Ống soi đk 4.0 mm: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Vỏ ống nội soi kèm thông nòng&nbsp;: 01 cái</p><ul><li><strong><u>Bộ dụng cụ cắt sụn chêm</u>: </strong></li></ul><p>-&nbsp;&nbsp;Kìm gặm sụn ,mũi thẳng, Đk 3.3 mm, dài 130 mm: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kìm gặm sụn nhỏ, mũi chếch 15 độ trái, Đk 3.3 mm, dài 130 mm&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kìm gặm sụn nhỏ, mũi chếch 15 độ phải, Đk 3.3 mm, dài 130 mm: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kéo phẫu tích, Đk 3.3 mm, dài 130mm, mũi thẳng: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kìm đầu cá sấu, mũi thẳng, Đk 3.3 mm, dài 130mm, đầu 2.7mm&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Móc vén gân&nbsp;: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Đục xương cong 45 độ: 01 cái</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | 2021-04-23 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | 2021-04-23
1470 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy cắt tiêu bản | Máy cắt tiêu bản bán tự động | Galileo Semi | Diapath S.p.a | Italy | Diapath S.p.a | Italy | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ H&N Việt Nam | Italy | Nhóm 3 |  |  | 550000000 | t | Cái | true | 2021-05-07 | 2022-04-07 | <p>Máy cắt tiêu bản bán tự động</p> | <p>- Máy chính: 01 cái</p><p>- Bộ định hướng mẫu: 01 cái</p><p>- Kẹp giữ mẫu: 01 cái</p><p>- Bộ giữ lưỡi dao: 01 cái</p><p>- Khay chất thải: 01 cái</p><p>- Lưỡi dao dùng 01 lần: 50cái</p><p>- Bảng điều khiển rời: 01 cái</p><p>- Công tắc điều khiển dậm chân: 01 cái</p><p><br></p> |  | <p>- Nguyên lý hoạt động: Bán tự động (quay tay hoặc tự động)</p><p>- Đưa mẫu bằng Motor</p><p>- Loại cắt: Motor kèm quay tay</p><p>- Khóa/mở tay quay bằng điện ở mỗi vị trí.</p><p>- Tích hợp bảng điều khiển ngay trên máy: Màn hình hiển thị thông số cắt LCD</p><p>- Được trang bị Bảng điều khiển rời độc lập với máy: Sử dụng các phím bấm và núm xoay điều khiển tốc độ cắt, hiển thị thông số bằng màn hình LCD.</p><p>- Chức năng cắt tự động: đơn lát, đa lát, cắt liên tục và tính năng gọt mẫu</p><p>- Chức năng co rút mẫu: tự động, có thể bật/tắt và cài đặt</p><p>- Công tắc điều khiển cắt bằng dậm chân: Có 2 chế độ thông thường hoặc an toàn, có thể bật/ tắt và cài đặt tốc độ cắt.</p><p>- Tính năng bảo vệ tay và lưỡi dao: Có</p><p>- Điều chỉnh vị trí giá giữ lưỡi dao: 3 vị trí,&nbsp;</p><p>- Di chuyển vị trí lưỡi cắt không cần tháo lưỡi dao.</p><p>- Có thể lựa chọn 3 loại kẹp mẫu.</p><p>- Hệ thống định hướng mẫu theo gốc tọa độ: Có</p><p>- Tâm chiếu sáng quan sát tiêu bản tích hợp trên máy: Có</p><p>- Chức năng dừng khẩn cấp: Có</p><p>- Hệ thống định hướng góc cắt: Có</p><p>- Điều khiển cắt bằng 3 hệ thống: Tích hợp trên máy, Điều khiển bằng bảng điều khiển rời, điều khiển bằng công tắc dậm chân.</p><p>- Tốc độ cắt dọc: 2 tốc độ thường và nhanh</p><p>- Chức năng đếm lát cắt: Có</p><p>- Tính năng cảnh báo chế độ tay quay: Có</p><p>- Tay quay có thể gấp lại: Có</p><p>- Điều chỉnh góc cắt: từ 0-10</p><p>- Khả năng sinh nhiệt: 17 BTU/hr</p><p>- Độ ồn tối đa: 60 dBA</p><p>- Có chứng nhận: CE – IVD – cTUVus</p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ H&N Việt Nam | 2021-05-07 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ H&N Việt Nam | 2021-05-09
1471 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim | Cardisuny C120 | Fukuda M-E Kogyo Co Ltd. | Nhật Bản | Fukuda M-E Kogyo Co Ltd. | Nhật Bản | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Anh Khoa | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 60000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-22 | 2021-12-31 | <p>Máy điện tim</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Anh Khoa | 2021-02-22 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Anh Khoa | 2021-05-21
1472 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | THA 2 | THA 2 | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 150000 | t | Chai | false | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><span style="color: black;">- Tác dụng: Rửa sát khuẩn bề mặt dụng cụ thiết bị y tế, dùng trong y tế. chế phẩm có hiệu lực diệt 99,99% các vi sinh vật </span><em style="color: black;">Staphylococcus aureus, Preudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Mycobacterium tuberculosis, Candida albicans, Bacillus subtilis </em><span style="color: black;">sau 30 giây tiếp xúc.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Làm ướt dụng cụ thiết bị y tế, lấy khăn sạch thấm ướt và lấy THA 2 vừa đủ để tiến hành rửa bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch thấm đều trên bề mặt cần vệ sinh sát khuẩn. Rửa lại bằng nước sạch vô khuẩn, lau khô bằng khăn vô khuẩn (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây). </span></p><p> </p> | <p> <span style="color: black;">- Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 2% (w/w) và các chất phụ gia (Glycerine, Alcohol Ethoxylates, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, Polyquatium 7 …) vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Màu hồng</li><li>Dạng lỏng</li><li>Dung tích 1 lít</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-06-17
1473 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy cắt đốt cổ tử cung | Máy cắt đốt cổ tử cung | Femilift | Femilift | Alma Lasers Ltd | Đức | Alma Lasers Ltd | Đức | ["2021"] | Công Ty TNHH Giải Pháp Thẩm Mỹ Khoa Học ACG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2850000000 | t | Hệ thống | true | 2021-07-02 | 2021-12-31 | <ul><li>Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2021 trở về sau</li><li>Hãng sản xuất: Alma Lasers (Israel)</li><li>Nước sản xuất: Đức</li><li>Chứng nhận: FDA, CE, ISO 13485, CFS</li><li>Nguồn điện sử dụng: 230VAC, 50-60Hz</li><li>Công suất 30W</li><li>Kích thước (L x W x H): 53 x 45 x 132 cm</li><li>Trọng lượng: 61 kg</li></ul> | <p>Bao gồm:</p><ul><li>Hệ thống thân máy: 01 hệ thống</li><li>Trục khuỷu có hệ thống dẫn truyền laser: 01 bộ</li><li>Tay cầm và đầu điều trị FemiSmart: 01 bộ</li><li>Vỏ bọc tay cầm FemiSmart: 06 cái</li><li>Pedal điều khiển: 01 chiếc</li><li>Dây nguồn tiêu chuẩn: 01 chiếc</li><li>Kính điều trị Bác sĩ: 01 chiếc</li><li>Kính điều trị bệnh nhân: 01 chiếc</li><li>Chìa khoá an toàn: 01 chiếc</li><li>Dụng cụ châm nước làm mát: 01 bộ</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</li></ul> | <p>Bao gồm:</p><ul><li>Hệ thống thân máy: 01 hệ thống</li><li>Trục khuỷu có hệ thống dẫn truyền laser: 01 bộ</li><li>Tay cầm và đầu điều trị FemiSmart: 01 bộ</li><li>Vỏ bọc tay cầm FemiSmart: 06 cái</li><li>Tay cầm Femilift Slim: 01 cái</li><li>Vỏ bọc tay cầm Femilift Slim: 06 cái</li><li>Đầu điều trị FemiTight: 01 cái</li><li>Đầu điều trị LiteScan: 01 cái</li><li>Đầu điều trị cắt đốt F50: 01 cái</li><li>Đầu điều trị cắt đốt F100: 01 cái</li><li>Camera di động FemiCam: 01 bộ</li><li>Pedal điều khiển: 01 chiếc</li><li>Dây nguồn tiêu chuẩn: 01 chiếc</li><li>Kính điều trị Bác sĩ: 01 chiếc</li><li>Kính điều trị bệnh nhân: 01 chiếc</li><li>Chìa khoá an toàn: 01 chiếc</li><li>Dụng cụ châm nước làm mát: 01 bộ</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</li></ul><p><br></p> | <p>ĐẶC TÍNH CHUNG</p><ul><li>Laser type: Sealed-off, RF axcited CO2 Laser</li><li>Bước sóng: 10.600nm</li><li>Có nhiều tay cầm điều trị các chuyên khoa: Sản phụ khoa, da liễu, tai mũi họng</li></ul><p><br></p><p>CHẾ ĐỘ HỆ THỐNGLiên tục, xung, lặp xung, siêu xung</p><p><br></p><p>THÔNG SỐ ĐIỀU KHIỂN</p><ul><li>Chế độ cắt (ablation)</li><li>Chế độ đông máu (Thermal)</li><li>Chế độ Repeat Mode (lặp lại) mặc định: tạo xung ngắn, năng lượng cao. Thời gian phát xung: 10-1000ms, thời gian nghỉ: 10-1000ms</li><li>Chế độ Pulse Mode (xung đơn): tạo ra 1 xung, năng lượng điều chỉnh tuỳ chọn với thời gian phát xung dài hơn. Thời gian phát xung: 10-1000ms, Công suất đầu ra: 30W.</li><li>Cho phép cài đặt trước các liệu trình điều trị.</li></ul><p>TAY CẦM VỚI ĐẦU ĐIỀU TRỊ FEMISMART</p><ul><li>Công nghệ Laser CO2 Fractional theo cơ chế quang học khếch tán (DOE)</li><li>Chùm tia: 9x9 (81 điểm)/ 1cm2</li><li>Góc phản xạ chùm tia laser: 90 độ </li><li>Chế độ tự động xoay tròn trong lòng thành âm đạo360 độ hoặc 120 độ </li><li>Số lần xoay lặp lại trong 1 lần điều trị: 03 lần</li><li>Cung cấp hệ thống định vị chiều dài âm đạo</li><li>Đường kính đầu điều trị: 28mm</li></ul><p><br></p><p> ĐẦU ĐIỀU TRỊ FEMILIFT SLIM</p><ul><li>Đặc tính: xoay thủ công</li><li>Đường kính đầu điều trị: 18mm</li><li>Chùm tia: Laser CO2 Fractional 9x9 (81 điểm)/ 1cm2</li></ul><p>ĐẦU ĐIỀU TRỊ FEMITIGHT</p><ul><li>Đầu dò CO2, có hiệu quả làm săn chắc vùng nếp gấp bên ngoài</li></ul><p>HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂNVi xử lý, tự động hoá hoàn toàn</p><p>HỆ THỐNG DẪN TRUYỀN TIATrục khuỷu 7 khớp</p><p>GIAO DIỆN SỬ DỤNGLCD màn hình màu, cảm ứng</p><p>ĐIỀU KHIỂN PHÁT TIA bàn đạp hơi</p><p>CẢNH BÁO BẰNG ÂM THANH khi bật tắt chế độ phát tia và báo lỗi</p><p>HỆ THỐNG LÀM MÁT Khép kín</p><p>PHÂN LOẠI THIẾT BỊ LASER</p><p>Class 4</p><p>TIỀM NĂNG NÂNG CẤP</p><p>Hoàn toàn có thể nâng cấp full cấu hình</p><p>CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ SẢN PHỤ KHOA</p><p>Trẻ hoá âm đạọ</p><p>Són tiểu</p><p>Hội chứng niệu sinh dục thời kì mãn kinh</p><p>Khô âm đạo</p><p>Hội chứng mãn kinh</p><p>Tạo hình môi lớn môi bé</p><p>Cắt đốt viêm lô tuyến cổ tử cung</p><p>Làm hồng khu vực thâm sạm</p><p><br></p><p>YÊU CẦU KHÁC</p><p>Giao hàng trong vòng 60 ngày kể từ ngày đặt hàng</p><p>Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao</p><p>Hướng dẫn đào tạo thành thạo cho người sử dụng</p><p>Cung cấp đầy đủ CO,CQ và chứng thư giám định hàng hoá khi bàn giao</p><p>Cung cấp phụ tùng thay thế,vật tư tiêu hao nếu có ít nhất 5 năm</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Giải Pháp Thẩm Mỹ Khoa Học ACG | 2021-07-02 | Công Ty TNHH Giải Pháp Thẩm Mỹ Khoa Học ACG | 2021-07-02
1474 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu điều trị vàng da sơ sinh | Brilliance Pro | Phoenix Medical Systems PVT LTD | Ấn Độ | Phoenix Medical Systems PVT LTD | Ấn Độ | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Quốc Tế Việt Nam Ấn Độ |  | Nhóm 6 |  |  | 80000000 | f | Chiếc | false | 2021-05-18 | 2022-05-18 | <p>Đèn chiếu vàng da sơ sinh với đèn LED</p> | <p>Smartit Technology</p><p>LED lifetime &gt;100.000 hrs</p><p>LED instensity (+- 25%) &gt;40</p> |  | <p>Smartit Technology</p><p>LED lifetime &gt;100.000 hrs</p><p>LED instensity (+- 25%) &gt;40</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Quốc Tế Việt Nam Ấn Độ | 2021-05-18 | Công ty TNHH Quốc Tế Việt Nam Ấn Độ | 2021-05-20
1475 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi tai mũi họng | HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TAI MŨI HỌNG KÈM BỘ DỤNG CỤ | HỆ THỐNG PTNS | Amnotec International Medical GmbH | Đức | Amnotec International Medical GmbH | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1390000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-27 | 2021-12-31 | <p><strong>&nbsp;HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TAI MŨI HỌNG KÈM BỘ DỤNG CỤ</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: AMNOTEC – ĐỨC</strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: ĐỨC</strong></p><p><br></p> | <p><strong>Hệ thống Camera nội soi kỹ thuật số 1 chip CMOS HD</strong></p><p><strong>Thấu kính zoom HD&nbsp;</strong></p><p><strong>Nguồn sáng LED 90W</strong></p><p> <strong>Cáp dẫn sáng Ø 3,5 mm dài 2.3m</strong></p><p> <strong>Đầu gắn cáp dẫn sáng phía nguồn, AMNOTEC, Storz,</strong></p><p> <strong>Đầu gắn cáp dẫn sáng phía ống soi, AMNOTEC, Storz,</strong></p><p> <strong>MÀN HÌNH CHUYÊN DỤNG CHO Y TẾ 21.5"</strong></p><p><strong>XE ĐẶT HỆ THỐNG NỘI SOI&nbsp;</strong></p><p><strong><span class="ql-cursor">﻿</span>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TMH</strong></p> |  | <p> <strong>Hệ thống Camera nội soi kỹ thuật số 1 chip CMOS HD</strong></p><p><strong>Các đặc điểm: </strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất lượng hình ảnh cao với kiểu quét liên tục</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FULL HD độ phân giải 1080P</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tái tạo màu sắc tuyệt vời</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng BOOST tăng độ sáng của hình ảnh trong trường hợp điều kiện ánh sáng yếu</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ON-SCREEN-MENU bằng năm ngôn ngữ cho phép điều chỉnh các cài đặt máy ảnh khác nhau, ví dụ: độ sáng, màu sắc, độ tương phản, vv, 3 hồ sơ người dùng trong bộ nhớ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2,5x thu phóng kỹ thuật số</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cân bằng trắng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng FREEZE để đóng băng hình ảnh thực trên màn hình</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu camera nhỏ gọn và nhẹ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ điều khiển Camera với bàn phím USB</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trình tạo văn bản tích hợp</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lý tưởng cho tất cả các ứng dụng nội soi</p><p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống video: Quét liên tục với 50 hoặc 60 Hz</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến hình ảnh: 1/3 "MOS</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pixel: FULL HD 1920 x 1080 pixel</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải ngang:&gt; 1.000 TV-Lines</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tỷ lệ cỡ ảnh: 16: 9</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ màn trập: tự động 1/50 - 1 / 10.000 giây.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ nhạy: &lt;3,0 lux</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu ra video kỹ thuật số: 1 x HDMI / DVI</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu ra khác: 1 x USB (A); 1 x Remote IN (bàn đạp); 1 x 1 x Remote OUT (thiết bị ngoại vi); 1 x RJ45 (Dịch vụ)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 100 - 240 VAC</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đơn vị kích thước: 355 x 103 x 253 mm (WxHxD)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước đầu: Ø 36 mm x 65 mm</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đơn vị trọng lượng: 4,7 kg</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27
1476 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động InBody BPBIO250 | BPBIO250 | InBody Co., Ltd | Hàn Quốc | InBody Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 13962000 | t | Chiếc | true | 2021-05-07 | 2021-12-31 | <p>Máy đo huyết áp tự động chính xác và tiện lợi cho các chuyển gia:</p><p>Chế độ đo: có thể chọn 1 trong 5 chế độ đo theo nhu cầu sử dụng</p><p>Vòng bit một chạm: tự động cuốn tròn với vòng bit một chạm</p><p>Pin lithium-ion có thể sạc lại: sử dụng khoảng 500 lần đo cho 1 lần sạc đầy</p><p>Đèn nền LCD: dể dàng kiểm tra các giá trị đo trong môi trường thiếu sáng</p><p>Quai cầm thuận tiện</p><p>Khả năng hiển thị tuyệt vời với màn hình lớn</p><p>Chức năng bộ nhớ có thể lưu trữ lên đến 99 lượt đo</p><p>Chức năng tự động tiết kiệm năng lượng: tự chuyển qua chế độ tiết kiệm năng lượng khi chờ quá 5 phút</p><p>Chức năng hỗ trợ Bluetooth</p> | <p>Máy chính</p> <p>Vòng bit size M</p> <p>Pin</p> <p>Cục xạc</p> <p>Sách HDSD</p> | <p>Xe đẩy</p> <p>Vòng bit sze S, L</p> <p>Pin AA</p> | <p>Thông số kỹ thuật chính:</p> <p>Phương pháp đo: phương pháp giao động</p> <p>Điều áp: phương pháp tự động điều áp</p> <p>Giảm sức ép: phương pháp xả tự động</p> <p>Rút khí: phương pháp xả tự động nhanh</p> <p>Giới hạn đo: Áp lực: 0 - 320mmHg; Mạch đập: 30 - 240</p> <p>Sai số:&nbsp;Áp lực: +-3mmHg; Mạch đập:&nbsp;</p> <p>khoảng +-3%</p> <p>Đơn vị tính nhỏ nhất: 1mmHg</p> <p>Kết quả đo: Huyết áp tâm trương, huyết áp tâm thu, mạch đập</p> <p>Thời gian điều áp: khoảng 15 giây</p> <p>Vòng bit: cỡ M (22 - 32cm chu vi cánh tay), cao su nhân tạo</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2021-05-07
1477 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động để bàn | BPBIO320 | InBody Co., Ltd | Hàn Quốc | InBody Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 66000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-07 | 2022-12-31 | <p>Máy đo huyết áp chuyên nghiệp tự động để bàn BPBIOP320:</p><p>- Tự động đo huyết áp chỉ với thao tác ấn nút bắt đầu.</p><p>- Áp lực vòng bit được điều chỉnh tùy theo đối tượng đo, không gây đau đớn.</p><p>- In kết quả ngay sau khi đo.</p><p>- Có khả năng kết nối với HIS.</p><p>- Được chứng nhận bởi Hiệp hội tăng huyết áp Châu Âu về độ chính xác</p><p>Chi tiết vui lòng truy cập: medisol.vn</p><p>&nbsp;</p> | <p>1 Máy chính</p> <p>1 Dây nguồn</p> <p>1 Bảng hướng dẫn người dùng</p> <p>2 Cuộn giấy in</p> <p>2 Bao đo (1 cái đã được lắp sẵn)</p> <p>1 Sách HDSD</p> <p>&nbsp;</p> | <p>Bàn để máy đo huyết áp</p> <p>Ghế có điều chỉnh độ cao</p> <p>Thiết bị nhận tiền xu</p> | <p>Thông số kỹ thuật:<br /> - Loại màn hình: LED 7 phân đoạn<br /> - Phương pháp đo lường: Đo dao động<br /> - Phương pháp ép: Tự động điều áp bằng bơm vi điều khiển áp suất<br /> - Phương pháp giải ép: Xả bằng van xi<br /> - Vòng bít: Phương pháp vàng đai, giải ép bằng bánh có động cơ, hoạt động tự động.<br /> - Phạm vi đo lường: &nbsp;0~300 mmHg (Áp lực), 30~240bpm (nhịp).<br /> - Độ chính xác: ± 2mmHg(áp lực), ± 1.5% (nhịp)<br /> - Kết quả đo lường: Huyết áp tâm thu, Huyết áp tâm trương, Nhịp tim.<br /> - Thời gian đo: trung bình 30 giây<br /> - Thời gian ép: 10 giây</p> <p>- Đơn vị hiển thị: 1mmHg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-03 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2021-05-07
1478 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | Máy rửa tay phẫu thuật | NAS/HSI-01 | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh | Việt Nam | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 230000000 | t | Bộ | true | 2021-04-01 | 2021-12-30 | <p>-&nbsp;<strong>Vòi rửa: </strong>01 vòi</p><p>-&nbsp;Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p><p>-&nbsp;Chứng chỉ quản lý chất lượng thiết bị Y Tế ISO 13485:2016</p><p>- Phân loại trang thiết bị y tế : loại A</p><p>-&nbsp;Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50 Hz</p><p>-&nbsp;Môi trường hoạt động:</p><p>+&nbsp;Nhiệt độ: 5 - 40ºC</p><p>+ Độ ẩm : 40 - 90%.</p> | <p><strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Vật liệu chế tạo: inox SUS 304.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích thước ngoài: dài x rộng x cao: 700 x 600 x 1400 (mm).</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bộ vòi phun cảm ứng: 1 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bộ lọc tinh và đèn UV diệt khuẩn: 1 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thiết bị điều khiển bằng đầu gối (dự phòng): 1 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện điều khiển: 1 bộ</p> | <p><strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Vật liệu chế tạo: inox SUS 304.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích thước ngoài: dài x rộng x cao: 700 x 600 x 1400 (mm).</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bộ vòi phun cảm ứng: 1 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bộ lọc tinh và đèn UV diệt khuẩn: 1 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy xà phòng cảm ứng: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy hâm nóng nước: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy sấy tay tự động: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thiết bị điều khiển bằng đầu gối (dự phòng): 1 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện điều khiển: 1 bộ</p> | <p><strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Bộ vòi phun cảm ứng</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Cảm ứng tín hiệu sử dụng tự động bằng tia hồng ngoại, không bị nhiễu khi hoạt động.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tầm hoạt động 10 – 75cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phù hợp với môi trường nhiều ẩm ướt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thiết kế phù hợp với tầm đứng rửa tay của người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kiểu dáng trang nhã, mặt trong bồn được thiết kế nhẵn bóng, thuận tiện khi vệ sinh bồn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Được thiết kế 01 khối tích hợp tháo lắp và di chuyển dễ dàng, có bánh xe di động bằng cao su.</p><p>Thiết bị điều khiển bằng đầu gối (dự phòng):</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hoạt động trên nguyên tắc của công tắc hành trình</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tiếp điểm đóng ngắt điện chỉ liên quan cơ học đến vị trí thúc gối nên rất an toàn về điện</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chức năng : điều khiển dự phòng khi mắt cảm ứng bị sự cố chưa kịp sửa chữa</p><p>Hệ thống điện điều khiển:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CB chống giật</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các ro le chuyển tín hiệu điều khiển, ro le thời gian, đèn báo hoạt động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển tự động toàn bộ hoạt động của bồn rửa, tự động nghỉ khi không có người sử dụng và tự động hoạt động khi có người sử dụng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối :220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p> | <p>Bảo hành toàn bộ thiết bị 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-25 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-03-31
1479 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo thị trường tự động | Máy đo thị trường kế tự động | Henson 9000 | Elektron Eye Technology Limited | Anh | Elektron Eye Technology Limited | Anh | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG | Anh | Nhóm 3 |  |  | 590000000 | t | Bộ | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>Máy đo thị trường kế tự động</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG | 2021-04-13 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG | 2021-04-13
1480 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Ø3.0 x 16 mm | 70-1154-IMP0003 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.0</p><p>Chiều dài: 16mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.0</p><p>Chiều dài: 16mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.0</p><p>Chiều dài: 16mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.0</p><p>Chiều dài: 16mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1481 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | MÁY ĐO HUYẾT ÁP CHUYÊN DÙNG CHO BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM & GIA ĐÌNH | DM-3000 | Tanaka Sangyo Co., Ltd | Nhật Bản | Tanaka Sangyo Co., Ltd | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 12900000 | t | Bộ | false | 2021-04-16 | 2022-04-16 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY ĐO HUYẾT ÁP CHUYÊN DÙNG CHO BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM &amp; GIA ĐÌNH</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: DM-3000, Hiệu: ALPK2</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Nhà sản xuất: Tanaka Sangyo – Japan, </strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất xứ: Nhật Bản </strong></p><p><br></p> | <p><strong><u>Tính năng nổi bật</u>: </strong></p><p>}&nbsp;<strong>Sản xuất tại Nhật Bản (kèm CO).</strong></p><p>}&nbsp;<strong>Công nghệ &amp; linh kiện Nhật Bản.</strong></p><p>}&nbsp;<strong>Phương pháp đo Oscillometric tự động. </strong></p><p>}&nbsp;<strong>Màn hình LCD 10 chữ số và 300 đơn vị cột.</strong></p><p>}&nbsp;<strong>Chức năng chọn mức huyết áp “PRESET PRESURE”. </strong></p><p>}&nbsp;<strong>Chức năng dừng tức thời và chế độ tiết kiệm.</strong></p><p>}&nbsp;<strong>3 Tốc độ xả có thể chọn 2.5, 4.5 và 6.5 mmHg/giây. </strong></p><p>}&nbsp;<strong>2 Chế độ đo: tự động và thính chẩn (dùng ống nghe).</strong></p><p>}&nbsp;<strong>&nbsp;2 Vòng bít 1 tiêu chuẩn và 1 quá cỡ cho phép đo được nhiều cỡ tay.</strong></p><p>}&nbsp;<strong>&nbsp;Bộ nhớ 07 lần và tính trung bình các lần đo.</strong></p><p>}&nbsp;<strong>&nbsp;Áp kế cột mô phỏng thủy ngân chính xác 1mmHg.</strong></p><p>}&nbsp;<strong>&nbsp;Máy đo được trường hợp huyết áp/ nhịp tim tăng quá cao hay quá thấp.</strong></p><p>}&nbsp;<strong>&nbsp;Chức năng thông báo mức pin.</strong></p><p>}&nbsp;<strong>Thiết kế ấn tượng, tạo điểm nhấn cho phòng khám.</strong></p><p>}&nbsp;<strong>&nbsp;Đặc biệt máy sử dụng Pin sạc và AC adapter.</strong></p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Bơm hơi: Bằng mô tơ tự động</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Xả hơi: Van xả hơi tự động</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Nguồn điện: 7.0V qua AC Adaptor hoặc 4.8V Pin sạc</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Công suất tiêu thụ: 14W (tối đa)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Bộ nhớ: 7 kết quả đo (chế độ AUTO)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Điều kiện hoạt động: +10</span><sup style="color: rgb(51, 51, 51);">o</sup><span style="color: rgb(51, 51, 51);">C đến +40</span><sup style="color: rgb(51, 51, 51);">o</sup><span style="color: rgb(51, 51, 51);">C, độ ẩm dưới 85% RH</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Môi trường lưu trữ: -5</span><sup style="color: rgb(51, 51, 51);">o</sup><span style="color: rgb(51, 51, 51);">C đến +50</span><sup style="color: rgb(51, 51, 51);">o</sup><span style="color: rgb(51, 51, 51);">C, độ ẩm dưới 85% RH</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Vecxi/ Túi hơi: Chu vi túi nhỏ 22 - 32cm, túi lớn 32 - 42cm</span></p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Công nghệ: Công nghệ Oscillometric tự động</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Màn hình hiển thị: LCD 10 chữ số và 300 đơn vị cột</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Phạm vi đo huyết áp: 0 đến 300mmHg (áp lực vecxi/ túi hơi)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Phạm vi đo: 50 đến 250 mmHg (tâm thu)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 đến 180 mmHg (tâm trương)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 đến 160 bpm (nhịp tim)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Độ chính xác: ±&nbsp;3 mmHg (áp lực vecxi/ túi hơi),</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±&nbsp;5 mmHg của việc đọc (nhịp tim)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Máy chính: Nặng: xấp xỉ 1260g (AC Adaptor hay pin)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Kích thước: 135.7x206.0x275.9mm (Rộng x Dài x Cao)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Phương thức hoạt động: Liên tục đáp ứng nhu cầu đo liên tục cho Bệnh viện &amp; Phòng khám</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Loại thiết bị: BF&nbsp;&amp;&nbsp;Class II</span></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | 2021-04-16 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | 2021-04-16
1482 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay cao cấp một nút bấm của ALPK2 | K2-2015 | Tanaka Sangyo Co., Ltd | Nhật Bản | Tanaka Sangyo Co., Ltd | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1199000 | t | Bộ | false | 2021-04-16 | 2021-04-16 | <p><strong>Tên sản phẩm: Máy đo huyết áp bắp tay cao cấp một nút bấm của ALPK2</strong></p><p><strong>Mã sản phẩm:&nbsp;K2-2015</strong></p><p><strong>Nhãn hiệu: ALPK2 </strong></p><p><strong>Nhà sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản </strong></p><p><strong>Xuất xứ: Nhật</strong></p><p><strong>Chứng nhận: ISO 13485, EC TUV</strong></p> | <p>♥ Tích hợp công nghệ Accending và phương pháp Oscillometric tự động đo êm, nhanh cho kết quả chuẩn xác trong 30 giây.</p><p>♥ Máy đo được trường hợp huyết áp/ nhịp tim tăng quá cao (300mmHg) hay quá thấp.</p><p>♥ Chức năng phát hiện bệnh tim loạn nhịp “Pulse Rhythm”.</p><p>♥ Chức năng phát hiện cử động “Body Motion”.</p><p>♥ Bộ nhớ kết quả đo lần sau cùng.</p><p>♥ Vòng bít với nguyên liệu cao cấp của Nhật mềm mại và êm ái.</p><p>♥ Chế độ cá nhân “Personal Mode” tối ưu qui trình đo và cải thiện sự thoải mái dựa trên kết quả 3 lần đo cuối.</p><p>♥ Màn hình LCD 9 chữ số rõ nét.</p><p>♥ Chế độ tiết kiệm pin tự tắt sau 3 phút không sử dụng.</p><p>♥ Chức năng thông báo thay pin khi pin yếu.</p><p>♥ Nguồn điện 4 viên AA hoặc AC 220V adapter (mua thêm).</p><p>♥ Tiêu chuẩn y tế ISO13485 của TUV và Giấy phép lưu hành tại Châu Âu CE.</p><p>♥ Tiêu chuẩn an toàn EMC (IEC60601-1-2:2007), EN1060-1+A2 và EN1060-3+A2.</p><p>♥ Đã được kiểm định lâm sàng tại Nhật Bản và Bác sĩ Tim mạch Nhật Bản khuyên dùng.</p><p>♥ Thiết kế chuyên nghiệp, sử dụng phù hợp trong bệnh viện, phòng khám, gia đình và cá nhân đặc biệt là người lớn tuổi.</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</strong></p><p class="ql-align-justify">Model:&nbsp;K2-2015</p><p class="ql-align-justify">Công nghệ Oscillometric tự động</p><p class="ql-align-justify">Màn hình hiển thị&nbsp;LCD 9 chữ số</p><p class="ql-align-justify">Phạm vi đo huyết áp: 3 đến 300mmHg (áp lực vecxi/ túi hơi)</p><p class="ql-align-justify">Phạm vi đo: 50 đến 250 mmHg (tâm thu)</p><p class="ql-align-justify">40 đến 180 mmHg (tâm trương)</p><p class="ql-align-justify">40 đến 160 bpm (nhịp tim)</p><p class="ql-align-justify">Độ chính xác: ± 3 mmHg (áp lực vecxi/ túi hơi)</p><p class="ql-align-justify">± 5 mmHg của việc đọc (nhịp tim)</p><p class="ql-align-justify">Bơm hơi:&nbsp;Bằng mô tơ tự động</p><p class="ql-align-justify">Xả hơi: &nbsp;Van xả hơi tự động</p><p class="ql-align-justify">Nguồn điện: &nbsp;6.0V qua AC Adaptor hay 1.5x4V Pin AA</p><p class="ql-align-justify">Công suất tiêu thụ:&nbsp;4W (tối đa)</p><p class="ql-align-justify">Điều kiện hoạt động: +10<sup>o</sup>C đến +40<sup>o</sup>C, độ ẩm dưới 85% RH</p><p class="ql-align-justify"><em>Chi tiết xem tại www.alpk2.vn</em></p><p class="ql-align-justify">Môi trường lưu trữ: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-5<sup>o</sup>C đến +50<sup>o</sup>C, độ ẩm dưới 85% RH</p><p class="ql-align-justify">Vecxi/ Túi hơi: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chu vi túi khí 22 - 42cm </p><p class="ql-align-justify">Máy chính: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nặng: xấp xỉ 250g</p><p class="ql-align-justify">Kích thước: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116.7x122.0x69.9mm</p><p class="ql-align-justify">Loại thiết bị BF &nbsp;Thiết bị Class II</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | 2021-04-16 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | 2021-04-16
1483 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Ø3.0 x 13 mm | 70-1154-IMP0002 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Thông tin chung về thiết bị</p><p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.0</p><p>Chiều dài: 13mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.0</p><p>Chiều dài: 13mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.0</p><p>Chiều dài: 13mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.0</p><p>Chiều dài: 13mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1484 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | XE ĐẠP CƠ LỰC KẾ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | ERGOMETRO CYCLE 200 MED | Chinesport S.p.A. | Italy | Chinesport S.p.A. | Italy |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 190000000 | t | Bộ | true | 2021-04-13 | 2022-04-13 | <ul><li>Thiết bị mới 100%</li></ul><p><br></p><ul><li>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001</li></ul> | <p>Cấu hình :</p><p>Máy chính : 01 cái</p><p>Tài liệu HDSD : 01 bộ</p> |  | <p>III. Đặc tính</p><p>Dễ dàng truy cập</p><p>Yên xe có thể điều chỉnh độ sâu và chiều cao</p><p>Màn hình LCD có đèn nền đơn sắc</p><p>3 chương trình cơ bản: Khởi động nhanh, Watt và Xung</p><p>Cổng RS-232</p><p>Hệ thống thẻ chip</p><p>Bàn chân có thể điều chỉnh</p><p>IV. Thông số kỹ thuật</p><p>Kích thước: 100 x 65 x 145 h cm</p><p>Trọng lượng: 64 kg</p><p>Tải trọng tối đa: 130 kg</p><p>Điện trở: 25-300W, 20-120rpm</p><p>Lực kéo: đai đơn</p><p>Điều chỉnh chỗ ngồi: theo chiều cao và chiều sâu</p><p>Màn hình LCD: đèn nền đơn sắc</p><p>Cổng: RS-232</p><p>Hệ thống thẻ chip: có</p><p>Bộ thu xung tích hợp: có</p><p>Bàn chân: có thể điều chỉnh</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-13 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-13
1485 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Máy Lèn Nhiệt | EQ-V | META BIOMED CO.LTD | Hàn Quốc | META BIOMED CO.LTD | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 34682500 | t | Cái | true | 2021-07-01 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy Lèn Nhiệt.</strong></p><p><strong>Mô tả:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị cắt và lèn Cone: EQ_V Pack: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Súng bơm Cone: EQ_V Fill: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đế xạc: (01)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin xạc theo máy: (03 cái)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu bơm Cone lỏng: (06 cái)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu cắt, lèn nhiệt (02 cái)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp Cone lỏng : (100 thanh)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây xạc + Adapter (AC): (01 cái)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dụng cụ vệ sinh theo hệ thống: (01 bộ: chổi quét, dụng cụ uống công đầu cắt).</p> | <p><strong>Máy Lèn Nhiệt.</strong></p><p><strong>Súng bơm EQ-V Fill.</strong></p><p><em>+ Hệ thống gia nhiệt: DC 3.8V, 8W</em></p><p><em>+ Thời gian gia nhiệt: 35 giây</em></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Bộ cắt và lèn EQ-V Pack</strong></p><p><em>Thời gian gia nhiệt : 1 giây</em></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG | 2021-07-02
1486 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Bộ chuyển đổi số hóa X-quang (DR) và phụ kiện | SKR 3000 | Konica Minolta, Inc. | Nhật Bản | Konica Minolta, Inc. | Nhật Bản |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 4000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-01 | 2021-09-30 | <p><em style="color: black;">Thế hệ tấm FPD không dây tiếp theo của Konica Minolta, AeroDR 3 1417HD (Hệ thống AeroDR 3), được tích hợp những tính năng mới vượt trội và là model đứng đầu trong các dòng AeroDR hiện tại, có các tính năng vượt trội : không thấm nước, lưu trữ đến 100 ảnh, và khả năng chịu lực cao, có thể chịu lực nghiêng,&nbsp;chất cảm biến CsI giảm liều tia X và có độ phân giải cao</em> <em style="color: black;">mang đến hình ảnh rõ ràng, sắc nét</em></p> | <p><span style="color: black;">02 Tấm thu nhận và xử lý hình ảnh X-quang kỹ thuật số (Detectors), kích thước 14” x 17” và Bộ phụ kiện chuẩn.</span></p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;Phương pháp nhận diện: Phương pháp chuyển đổi gián tiếp</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chất phát quang: CsI</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích thước (WxDxH): 384 x 460 x 15mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Công nghệ AeroSync: Tự động nhận diện phát tia.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Khả năng lưu trữ: Tấm DR có khả năng lưu trữ đến 100 hình ảnh. </p><p>-&nbsp;&nbsp;Hình ảnh chất lượng cao:<strong> </strong>đảm bảo chất lượng hình ảnh rõ ràng mà bệnh nhân không phải tiếp xúc nhiều với tia X.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 2.6kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích thước điểm ảnh: Người dùng AeroDR 3 có thể lựa chọn giữa hai kích thước <strong>100mm hoặc 200mm</strong> trước khi phát tia.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích thước diện tích ảnh: 348.8 x 425.6mm (13.7 x 16.8 inches)</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chuyển đổi AD: 16bit (65,536 gradients).</p><p>-&nbsp;&nbsp;Mật độ khi dùng lưới: 60lp/cm, 40lp/cm, 34lp/cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kết nối: Kết nối internet có dây chuyên dụng / Mạng LAN không dây.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Mã hóa WLAN: Phương pháp mã hóa không dây: AES / Phương pháp xác nhận: WPA2-PSK.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Độ bền:</p><p class="ql-align-justify"> + Chịu tải điểm đơn: 180kg tại điểm có đường kính 40mm.</p><p class="ql-align-justify"> + Chịu tải bề mặt: 400kg cho vùng ảnh hưởng toàn bề mặt</p><p class="ql-align-justify"> + Chịu lực nghiêng đến 130kg mà không ảnh hưởng đến việc xử lý hình ảnh hoặc bị hư hỏng bên trong trong các trường hợp phải chụp bệnh nhân đang nằm tại giường bệnh.</p><p> + Chống nước: IPX6 bao gồm cả bộ sạc</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H | 2021-04-01 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H | 2021-07-02
1487 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp AND UA-651 | UA-651 | A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd | Trung Quốc | A&D Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh |  | Nhóm null |  |  | 980000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2022-12-31 | <ul><li><img src="//:0" height="160" width="271">Vận hành êm ái, nhanh và chính xác.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Cảnh báo nhịp tim bất thường - (IHB).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Cột báo mức HA theo chuẩn WHO.</li><li>Bộ nhớ 30 lần + chức năng lấy kết quả trung bình các lần đo</li><li>Có ngõ A/C</li></ul> | [8 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2020-11-05 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh | 2021-06-23
1488 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Máy holter điện tim | FM-180 | Fukuda Denshi Co. Ltd. | Nhật Bản | Fukuda Denshi Co. Ltd. | Nhật Bản | ["2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 80000000 | t | Chiếc | false | 2021-05-09 | 2021-11-09 | <p><strong>Máy Holter điện tim&nbsp;</strong></p><p>Model: FM-180</p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: Fukuda Denshi Xuất xứ: Nhật Bản</span></p><p><br></p><ul><li>Holter điện tim 24h FM-180 đưa ra một tiêu chuẩn mới cho độ bền và hiệu quả trong môi trường khắc nghiệt đồng thời cung cấp thông tin mới về vị trí bệnh nhân trong quá trình thử nghiệm. </li><li>FM-180 được thiết kế để sử dụng trong môi trường nước, phù hợp cho các phòng luyện tập thể chất, thể dục thể thao và câu lạc bộ sức khỏe. </li><li>Thiết kế chống thấm nước cho phép bệnh nhân duy trì bình thường sinh hoạt hàng ngày kể cả bao gồm việc tắm rửa.</li><li>Cảm biến 3 trục thông minh</li><li>FM-180 sử dụng các cảm biến ba trục thông minh đồng thời ghi lại và báo cáo vị trí cơ thể của bệnh nhân liên quan đến ECG được ghi lại. Công nghệ tiên tiến này giúp các bác sĩ xác định xem những thay đổi trong dạng sóng là do vị trí cơ thể hoặc sinh lý cơ bản.</li><li>Kích thước: 65 (W) x 18 (D) x 62 (H) mm</li><li>Trọng lượng: 78g (bao gồm pin và thẻ MMC)</li><li>Năng lượng: pin AAA</li><li>Thẻ nhớ: 1GB</li><li>Bộ nhớ: 24 giờ</li><li>Cảm biến vị trí thông minh.</li></ul> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2021-05-09 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2021-05-09
1489 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | A7 Touch | Onbo Electronic (Shenzhen) Co., Ltd | Trung Quốc | Onbo Electronic (Shenzhen) Co., Ltd | Đài Loan | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát |  | Nhóm 4 |  |  | 3100000 | t | Cái | true | 2020-12-05 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Máy đo huyết áp tự động màn hình cảm ứng – tích hợp công nghệ Bluetooth đồng bộ ứng dụng Connected Health Microlife trên điện thoại thông minh giúp theo dõi, tầm soát huyết áp từ xa thuận lợi, hiệu quả.</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ql-cursor">﻿</span>Đo huyết áp và nhịp tim.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tầm soát bệnh rung nhĩ với công nghệ Afib.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trang bị công nghệ MAM cho kết quả chính xác vượt trội.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo êm và chính xác hơn với công nghệ Gentle+.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trang bị tính năng kết nối Bluetooth đồng bộ ứng dụng Connected Health Microlife</span></p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Chứng nhận kiểm nghiệm độ chính xác bởi hiệp hội tăng huyết áp Anh Quốc (BHS protocol).</span></p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;Vạch phân loại huyết áp chuẩn.</span></p><p><br></p><p>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ 99 lần đo dùng cho 2 người giúp theo dõi biến động huyết áp.</span></p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;Có chế độ sử dụng cho khách</span></p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> số trung bình các lần đo lưu trong bộ n</span>hớ máy</p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình <span style="color: rgb(0, 0, 0);">cảm ứng thông </span>minh</p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu ngày giờ/t<span style="color: rgb(0, 0, 0);">háng năm</span></p> | <p><span style="color: rgb(75, 75, 75);">Nhiệt độ vận hành:10 - 40 °C / 50 - 104 °F.</span></p><p><span style="color: rgb(75, 75, 75);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ lưu giữ:-20 - +55 °C / -4 - +131 °F.</span></p><p><span style="color: rgb(75, 75, 75);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm an toàn: 15 - 95% độ ẩm tương đối.</span></p><p><span style="color: rgb(75, 75, 75);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 312g (bao gồm pin).</span></p><p><span style="color: rgb(75, 75, 75);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 160 x 82 x 35mm.</span></p><p><span style="color: rgb(75, 75, 75);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo: Đo dao động.</span></p><p><span style="color: rgb(75, 75, 75);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tầm đo: Huyết áp: 20 - 280 mmHg.</span></p><p><span style="color: rgb(75, 75, 75);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhịp tim: 40 - 200 nhịp/phút.</span></p><p><span style="color: rgb(75, 75, 75);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất túi hơi: 0 - 299 mmHg.</span></p><p><span style="color: rgb(75, 75, 75);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ: Tự động lưu 99 lần gần nhấ x 2 người.</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(75, 75, 75);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 1 mmH.</span></p><p><span style="color: rgb(75, 75, 75);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác(huyết áp):±3 mmHg.</span></p><p><span style="color: rgb(75, 75, 75);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác(nhịp tim):±5% giá trị đọc.</span></p> |  | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Trọn bộ sản phẩm bao gồm: Máy, bao đo, pin, bộ đổi điện AC, giá đỡ máy, túi đeo, sách ghi chú, sách HDSD.</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-05 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-05
1490 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy sóng ngắn trị liệu | XY-K-CDB-IV | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 258750000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-10-01 | <p>MÁY SÓNG NGẮN TRỊ LIỆU</p><p>Model: XY-K-CDB-IV</p><p>Xuất xứ: XIANGYU – Trung Quốc</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> | <p>Máy chính: 01 máy</p> <p>Dây nguồn đầu ra: 01 dây</p> <p>Tấm điện cực lớn: 02</p> <p>Tấm điện cực vừa: 02</p> <p>Tấm điện cực bé: 02</p> <p>Nỉ bọc điện cực lớn: 02</p> <p>Nỉ bọc điện cực vừa: 02</p> <p>Nỉ bọc điện cực bé: 02</p> <p>Cầu chì: 02</p> <p align="left">Sách HDSD</p> | <p>Máy chính: 01 máy</p> <p>Dây nguồn đầu ra: 01 dây</p> <p>Tấm điện cực lớn: 04</p> <p>Tấm điện cực vừa: 04</p> <p>Tấm điện cực bé: 04</p> <p>Nỉ bọc điện cực lớn: 04</p> <p>Nỉ bọc điện cực vừa: 04</p> <p>Nỉ bọc điện cực bé: 04</p> <p>Tấm đệm điện cực lớn: 04</p> <p>Tấm đệm điện cực vừa: 04</p> <p>Tấm đệm điện cực bé: 04</p> <p>Cầu chì: 06</p> <p>Đèn test: 01</p> <p align="left">Sách HDSD</p> | <p>Nguồn cung cấp: 220V/50Hz</p> <p>Công suất định mức đầu vào: 700VA</p> <p>Công suất đầu ra: 20W, 40W, 60W, 100W, 200W, có thể thay đổi được.</p> <p>Tần số hoạt động: 27,12MHz</p> <p>Tần số điều chế xung:</p> <p>+ Sóng thưa: MF 70Hz</p> <p>+ Sóng dầy: DF 350Hz</p> <p>Dạng sóng điều chế: Sóng vuông</p> <p>Độ rộng xung:</p> <p>+ Mỏng: 7,15ms</p> <p>+ Dầy: 1,43ms</p> <p>Điều chế: 100%</p> <p>Thời gian điều trị: 10, 15, 20, 25, 30 phút</p> <p align="left">Kích thước: 430 x 330 x 830 mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1491 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | Máy đo đường huyết | MM1100 | Tianjin Empecs Medical Device Co. Ltd | Trung Quốc | Tianjin Empecs Medical Device Co. Ltd | Trung Quốc | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1085000 | t | Chiếc | false | 2020-11-10 | 2020-12-31 | <p>Đặc tính nổi bật</p> <p>- Thời gian cho kết quả nhanh sau 5 giây.<br /> - Thiết kế nhỏ gọn phù hợp mang theo người.<br /> -&nbsp;Tự động tắt nguồn sau 100 giây không sử dụng.<br /> -&nbsp;Màn hình LCD hiển thị kết quả đo và trạng thái máy.<br /> - Có kết nối USB và Bluetooth 4.0 để truyền dữ liệu.</p> | <p>1.Máy chính</p> <p>2. Bút gắn kim</p> <p>3. Kim lấy máu</p> <p>4. Hộp que thử</p> <p>5. Pin</p> <p>6. Túi đựng</p> <p>7. HDSD</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-10 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31
1492 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy tán sỏi | Máy tán sỏi tiết niệu | MÁY TÁN SỎI LASER | ACU-H2G | Accu-tech Co., Ltd | Trung Quốc | Accu-tech Co., Ltd | Trung Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 4300000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-17 | 2021-09-17 | <p>- Máy mới 100%</p><p>- Nước sản xuất: Trung Quốc</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt</p><p>- Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016</p><p>- Điện áp sử dụng: Một pha, 200 - 230VAC/50 - 60Hz, 16A</p><p>- Độ ẩm tối đa 70%.</p><p>- Ứng dụng:</p><p>+ Điều trị các loại sỏi tiết niệu: sỏi niệu quản, sỏi bàng quang, sỏi bọc, tán sỏi thận (MPCNL hoặc ống soi mềm)</p><p>+ Cắt đốt u xơ tiền liệt tuyến, u bàng quang, cắt polyp</p><p>+ Điều trị hẹp niệu quản, tạo hình niệu quản, cắt tổ chức, khối u có kích thước vừa phải</p><p>+ Điều trị sỏi mật</p><p>+ Có chức năng cầm máu</p> | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chủ: 01 máy</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn đạp: 01 chiếc</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây truyền quang 550μm, dài 3m: 01 dây</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chìa khóa: 02 chiếc</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp đựng dụng cụ: 01 hộp, bao gồm:</p><p> + Kính bảo hộ mắt: 01 chiếc</p><p> + Dụng cụ kiểm tra chất lượng dây truyền quang: 01 bộ</p><p> + Kéo cắt dây truyền quang: 01 chiếc</p><p> - Dụng cụ thay nước: 01 bộ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CO, CQ: 01 bộ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống kính soi niệu quản: 01 cái</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống kính qua da: 01 cái</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy bơm nước dùng cho tán sỏi qua da: 01 cái</p><p><br></p> |  | <p>- Loại bóng Laser: Ho YAG – Laser Holmium</p><p>- Bước sóng Laser: 2.1μm</p><p>- Công suất Laser: 80W</p><p>- Năng lượng xung mạch: Từ 0.5J đến 3.5J, bước tăng 0.1J</p><p>- Tần suất xung mạch: Từ 5Hz đến 40Hz, bước tăng 1Hz </p><p>- Độ rộng xung mạch: 100μs - 800μs</p><p>- Điều khiển năng lượng: Hệ thống năng lượng phản hồi, CPU tự động điều khiển năng lượng, làm cho năng lượng laser phát ra ổn định, không bị suy giảm</p><p>- Ánh sáng dẫn đường: ánh sáng Xanh. Bước sóng 532nm. Cường độ 0.1 – 5mW. Có thể điều chỉnh nhấp nháy hoặc sáng liên tục</p><p>- Hệ thống dẫn truyền: Dẫn truyền bằng dây truyền quang với nhiều kích cỡ: 200mm, 365mm, 550mm, 800mm, 1000mm, tiêu chuẩn SMA 905</p><p>- Hệ thống làm mát: Làm mát bằng hệ thống quạt gió và nước tuần hoàn khép kín</p><p>- Hệ thống điều khiển: Điều khiển bằng các phím bấm cảm ứng trên màn hình LCD </p><p>- Nút dừng khẩn cấp: Ngừng phát tia laser trong trường hợp khẩn cấp</p><p>- Nhiệt độ hoạt động: từ 10<sup>o</sup>C đến 30<sup>o</sup>C</p><p>- Kích thước: 750mm x 550mm x 1200mm</p><p>- Trọng lượng: 100kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM | 2021-06-17 | CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM | 2021-06-17
1493 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi khí phế quản | Hệ thống nội soi khí phế quản chuẩn đoán nhi khoa | EPK-3000 | HOYA Corporation | Thái Lan | HOYA Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long |  | Nhóm 2 |  |  | 2400000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống nội soi phí phế quản chuẩn đoán nhi khoa nguồn sáng 150W</p><p>&nbsp;</p> | <p>Hệ thống nội soi phí phế quản chuẩn đoán nhi khoa nguồn sáng 150W bao gồm:</p><p>1. Bộ xử lý hình ảnh nội soi EPK-3000: 01 bộ</p><p>2. Dây nội soi khí phế quản EB11-J10: 01 bộ</p><p>3. Màn hình Endovue 21'': 01 cái</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-11-14 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-04-13
1494 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng chuẩn đoán nhi khoa nguồn sáng 300W | EPK-i7010 | HOYA Corporation | Malaysia | HOYA Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long |  | Nhóm 2 |  |  | 3400000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống nội soi tai mũi họng chuẩn đoán nhi khoa nguồn sáng 300W</p> | <p>Hệ thống nội soi tai mũi họng chuẩn đoán nhi khoa nguồn sáng 300W bao gồm:</p> <p>1. Bộ xử lý hình ảnh nội soi EPK-i7010: 01 bộ</p> <p>2. Dây nội soi tai mũi họng VNL8-J10: 01 bộ</p> <p>3. Màn hình Endovue 21'': 01 cái</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-11-14 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-04-13
1495 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | B2 Easy | BP B2 EASY | Microlife Corporation | Trung Quốc | Microlife Corporation | Đài Loan |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH |  | Nhóm null |  |  | 950000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-11-16 | <p><strong>Cấu hình máy:</strong></p> <p>- Máy chính: 01</p> <p>- Túi hơi tiêu chuẩn: 01</p> <p>- Pin AA: 04</p> <p>- Túi đựng: 01</p> <p>- Hướng dẫn sử dụng: 01</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | 2020-11-16 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | 2020-11-16
1496 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Ø3.5 x 8 mm | 70-1154-IMP0004 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.5</p><p>Chiều dài: 8mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.5</p><p>Chiều dài: 8mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.5</p><p>Chiều dài: 8mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.5</p><p>Chiều dài: 8mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1497 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Automatic blood pressure monitor HEM 7130-L | HEM-7130L | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Việt Nam | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG |  | Nhóm 3 |  |  | 1800000 | t | Cái | true | 2020-12-28 | 2021-12-31 | <p>- Phương pháp đo dao động.</p><p>- Phát hiện huyết áp bằng cảm biến.</p><p>- Độ chính xác: Huyêt áp: ± 3mmHg, Nhịp tim: ±5% kêt qua đo.</p><p>- Phạm vi đo: Áp suât: 0~299mmHg. Nhịp tim : 40~80 nhịp/phút.</p><p>- Bộ nhớ 60 lần với ngày và giờ, giá trị trung bình 3 lần đo cuối.</p><p>- Phát hiện cử động trong quá trình đo</p><p>- Phát hiện nhịp tim bất thường</p><p>- Biểu tưởng chỉ thị quấn bao đo đúng</p><p>- Biểu tượng huyết áp cao</p><p>- Bao đo huyết áp lớn cho chu vi bắp tay từ 22-42cm</p> | <p>1.&nbsp;Máy chính: 01 máy</p><p>2.&nbsp;Bộ pin tiểu: 04 cục</p><p>3.&nbsp;Vòng bít size: 01 cái</p><p>4.&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 02 bộ</p> |  | <p> - Phương pháp đo dao động.</p><p> - Phát hiện huyết áp bằng cảm biến.</p><p> - Độ chính xác: Huyêt áp: ± 3mmHg, Nhịp tim: ±5% kêt qua đo.</p><p> - Phạm vi đo: Áp suât: 0~299mmHg. Nhịp tim : 40~80 nhịp/phút.</p><p> - Bộ nhớ 60 lần với ngày và giờ, giá trị trung bình 3 lần đo cuối.</p><p> - Phát hiện cử động trong quá trình đo</p><p> - Phát hiện nhịp tim bất thường</p><p> - Biểu tưởng chỉ thị quấn bao đo đúng</p><p> - Biểu tượng huyết áp cao</p><p> - Bao đo huyết áp lớn cho chu vi bắp tay từ 22-42cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2021-03-31
1498 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma 130L, 2 cửa | LOWTEM CRYSTAL 120D | Lowtem Co., Ltd | Hàn Quốc | Lowtem Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020","2021","2022"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 3200000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-10-31 | <p><strong>MÁY HẤP TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP PLASMA 130L, 2 CỬA </strong></p><p><strong>Model: LOWTEM Crystal 120D</strong></p><p><strong>Nhà sản xuất: LOWTEM </strong></p><p><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE</strong></p> | <p>+ 01 Máy chính</p> <p>+ 01 Lọ đựng hóa chất (H2O2)</p> <p>+ 01 Giá để dụng cụ</p> <p>+ 01 Đệm cửa</p> <p>+ 01 Máy in nhiệt</p> <p>+ 01 Cuộn giấy in nhiệt</p> <p>+ 01 băng dán chỉ thị hóa học</p> |  |  |  | PMkit1 (lọc dầu, dầu máy bơm, lọc than hoạt tính); PMKit2 | Lọ đựng hóa chất (H2O2) |  |  | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-10-22 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-04-13
1499 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Máy vi phẫu thuật mắt và phụ kiện (Hệ thống phẫu thuật mắt bán phần sau kết hợp Phaco) | Stellaris Elite - BL14455 | Bausch & Lomb Incorporated | Mỹ | Bausch & Lomb Incorporated | Mỹ |  | Công ty TNHH Minh Tuệ | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 3900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-12-31 | <p>Máy vi phẫu thuật mắt và phụ kiện</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2020-11-02 | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2020-11-11
1500 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng chuẩn đoán nhi khoa nguồn sáng 300W | EPK-i5000 | HOYA Corporation | Thái Lan | HOYA Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long |  | Nhóm 2 |  |  | 2800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống nội soi tai mũi họng chuẩn đoán nhi khoa nguồn sáng 300W</p> | <p>Hệ thống nôi soi tai mũi họng chuẩn đoán nhi khoa nguồn sáng 300W bao gồm:</p> <p>- Máy nội soi: EPK-i5000</p> <p>- Dây soi: VNL8-J10</p> <p>- Màn hình: Endovue 21''</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-11-13 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-04-13
1501 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ dụng cụ đại phẫu | Landanger | Pháp | Landanger | Pháp |  | Công ty TNHH Nguyên Long | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 145507500 | t | Bộ | true | 2021-03-13 | 2022-03-13 | <p>Bộ dụng cụ đại phẫu</p> | <p>Giá công khai là giá theo cấu hình và số lượng đính kèm</p><p>Giá sẽ thay đổi khi có sự thay đổi về cấu hình, chủng loại và số lượng.</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Nguyên Long | 2021-03-13 | Công ty TNHH Nguyên Long | 2021-03-13
1502 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng can thiệp nguồn sáng 300W | EPK-i7010 | HOYA Corporation | Malaysia | HOYA Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long |  | Nhóm 2 |  |  | 3400000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống nội soi tai mũi họng can thiệp nguồn sáng 300W</p> | <p>Hệ thống nội soi tai mũi họng can thiệp nguồn sáng 300W, model EPK-i7010 bao gồm:</p> <p>1. Bộ xử lý hình ảnh nội soi EPK-i7010: 01 bộ</p> <p>2. Dây nội soi tai mũi họng VNL15-J10: 01 bộ</p> <p>3. Màn hình Endovue 21'': 01 cái</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-11-14 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-04-13
1503 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy cắt tiêu bản | Máy cắt tiêu bản | PFM Rotary 3004 M | pfm medical AG | Đức | pfm medical AG | Đức |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | Đức | Nhóm 3 |  |  | 370000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-10 | 2021-09-15 | <p>-&nbsp;Gá giữ dao và mẫu cắt hoạt động trong sự kết hợp theo chiều thẳng đứng và chiều ngang với hệ thống bi lăn chéo đảm bảo độ ổn định tối đa.&nbsp;</p><p>-&nbsp;Mẫu vật và dao được gắn vào khóa tay quay, nó sẽ được kích hoạt để tránh gây thương tích với người vận hành.</p><p>-&nbsp;Định hướng chính xác mẫu</p><p>-&nbsp;Mẫu có thể định vị một cách dễ dàng và nhanh chóng trên trục X và Y</p><p>-&nbsp;Không có khe hở, không cần bảo trì, hệ thống bi lăn chéo chiều thẳng đứng và chiều ngang.</p><p>-&nbsp;Hệ thống khóa tay quay ở mỗi vị trí</p><p>-&nbsp;Hệ thống thay đổi nhanh cho kẹp mẫu</p><p>-&nbsp;Hệ thống lùi mẫu vật</p><p>-&nbsp;Dễ định hướng mẫu vật</p><p>-&nbsp;Thiết bị có chế độ bào</p><p>-&nbsp;Thiết bị đếm số lát cắt</p><p>-&nbsp;Thiết bị có bộ phận bảo vệ ngón tay.</p> | <p>Bộ sản phẩm cung cấp bao gồm:<br /> Máy chính: 01 chiếc<br /> Bộ gá giữ dao: 01 chiếc<br /> Kẹp tháo lắp nhanh: 01 chiếc<br /> Hộp lưỡi dao cắt 1 lần (50 chiếc/hộp): 01 hộp<br /> Khay chứa mẫu cắt: 01 chiếc</p> |  | <p>- Độ dày lát cắt: khoảng từ 0.5 đến 60 µm<br /> - Khoảng cài đặt:<br /> + Từ 0.5 đến 10 µm, bước điều chỉnh 0.5 µm<br /> + Từ 10 đến 20 µm, bước điều chỉnh 1 µm<br /> + Từ 20 đến 60 µm, bước điều chỉnh 5 µm<br /> - Hệ thống bào: có 2 mức bào 10 µm và 20 µm<br /> - Hành trình trở về khi cắt: khoảng 40 µm<br /> - Khoảng tiến ngang của mẫu vật: 30 mm<br /> - Khoảng tiến thẳng mẫu vật: 70 mm<br /> - Đầu định hướng: theo trục X, Y, góc nghiêng 8°, xoay xung quanh trục 360°<br /> - Kích thước mẫu tối đa: dùng được cho mẫu cassette thông thường, cassette đúc chuẩn, kẹp mẫu chuẩn lớn, kích thước mẫu khoảng 45x60 mm, mẫu cassette đúc mega.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-11-03 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-05-10
1504 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng chuẩn đoán nhi khoa nguồn sáng 300W | EPK-i7010 | HOYA Corporation | Malaysia | HOYA Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long |  | Nhóm 2 |  |  | 3200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống nội soi tai mũi dọng chuẩn đoán thường quy nguồn sáng 300W</p> | <p>Hệ thống nội soi tai mũi họng chuẩn đoán thường quy nguồn sáng 300W, model EPK-i7010 bao gồm:</p> <p>1. Bộ xử lý hình ảnh nội soi model EPK-i7010: 01 bộ</p> <p>2. Dây nội soi tai mũi họng kèm phụ kiện tiêu chuẩn VNL11-J10: 01 bộ</p> <p>3. Màn hình Endouve 21'': 01 cái</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-11-14 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-04-13
1505 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp Professional Blood Pressure Monitor HBP-1120 | HBP-1120 | Omron Dalian Co., Ltd | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG |  | Nhóm null |  |  | 4500000 | t | Cái | true | 2020-12-28 | 2021-12-31 | <p>- Công nghệ đo: Đo dao động</p><p>- Phạm vi hiển thị HA: 0-300mmHg</p><p>- Độ chính xác hiển thị HA: + 3mmHg hoặc 2%</p><p>- Phạm vi đo HA không xâm lấn: Tâm thu từ 60-250 mmHg, tâm trương từ 40-200 mmHg, nhịp tim từ 40-200 nhịp/phút</p><p>- Phát hiện nhịp tim bất thường khi đo, chế độ ngừng đo 5 giây khi phát hiện cơ thể chuyển động&nbsp;</p><p>- Hai chế độ đo: tự động hoàn toàn và thính chẩn</p><p>- Bao quấn huyết áp size M cho chu vi bắp tay từ 22-32 cm</p> | <p> - Công nghệ đo: Đo dao động </p><p> - Phạm vi hiển thị HA: 0-300mmHg</p><p> - Độ chính xác hiển thị HA: + 3mmHg hoặc 2%</p><p> - Phạm vi đo HA không xâm lấn: Tâm thu từ 60-250 mmHg, tâm trương từ 40-200 mmHg, nhịp tim từ 40-200 nhịp/phút</p><p> - Phát hiện nhịp tim bất thường khi đo, chế độ ngừng đo 5 giây khi phát hiện cơ thể chuyển động&nbsp;</p><p> - Hai chế độ đo: tự động hoàn toàn và thính chẩn</p><p> - Bao quấn huyết áp size M cho chu vi bắp tay từ 22-32 cm</p> |  | <p> - Công nghệ đo: Đo dao động </p><p> - Phạm vi hiển thị HA: 0-300mmHg</p><p> - Độ chính xác hiển thị HA: + 3mmHg hoặc 2%</p><p> - Phạm vi đo HA không xâm lấn: Tâm thu từ 60-250 mmHg, tâm trương từ 40-200 mmHg, nhịp tim từ 40-200 nhịp/phút</p><p> - Phát hiện nhịp tim bất thường khi đo, chế độ ngừng đo 5 giây khi phát hiện cơ thể chuyển động&nbsp;</p><p> - Hai chế độ đo: tự động hoàn toàn và thính chẩn</p><p> - Bao quấn huyết áp size M cho chu vi bắp tay từ 22-32 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2021-03-31
1506 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Ø3.5 x 10 mm | 70-1154-IMP0005 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.5</p><p>Chiều dài: 10mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.5</p><p>Chiều dài: 10mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.5</p><p>Chiều dài: 10mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.5</p><p>Chiều dài: 10mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1507 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Landanger | Pháp | Landanger | Pháp |  | Công ty TNHH Nguyên Long | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 52237500 | t | Bộ | true | 2021-03-13 | 2022-03-13 | <p>Bộ dụng cụ phẫu thuật tiểu phẫu</p> | <p>Giá công khai là giá theo cấu hình và số lượng đính kèm</p><p>Giá sẽ thay đổi khi có sự thay đổi về cấu hình, chủng loại và số lượng.</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Nguyên Long | 2021-03-13 | Công ty TNHH Nguyên Long | 2021-03-13
1508 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp Professional Blood Pressure Monitor HBP-1320 | hbp-1320 | Omron Healthcare Co., Ltd | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd | Trung Quốc |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG |  | Nhóm 4 |  |  | 10000000 | t | Cái | true | 2020-12-28 | 2021-12-31 | <p>Cấu hình máy bao gồm: máy chính kèm pin sạc, vòng bít GS (size M và L), bộ đổi nguồn adapter AC, hướng dẫn sử&nbsp;</p> | <p>Cấu hình máy bao gồm: máy chính kèm pin sạc, vòng bít GS (size M và L), bộ đổi nguồn adapter AC, hướng dẫn sử&nbsp;</p> |  | <p>- Phương pháp đo bơm hơi động lực tuyến tính</p><p>- Phạm vi hiển thị HA: 0-300mmHg</p><p>- Độ chính xác hiển thị HA: + 3mmHg hoặc 2%</p><p>- Phạm vi đo HA không xâm lấn: Tâm thu từ 60-250 mmHg, tâm trương từ 40-200 mmHg, nhịp tim từ 40-200 nhịp/phút</p><p>- Màn hình LCD lớn, dễ dàng khi đọc kết quả với đèn chiếu sáng.</p><p>- Khi phát hiện cử động của người dùng, máy sẽ ngừng bơm trong 5 giây đảm bảo kết quả chính xác.</p><p>- Phát hiện được nhịp tim thất thường.</p><p>- Tự cài đặt được áp xuất bơm hơi : tự động, 220mm Hg, 250mm Hg, 280mm Hg</p><p>- Chế độ pin sạc</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2021-03-31
1509 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ đầu giường nhựa | MD-C33 | Hengshui Hengzekang Medical Equipment Co., Ltd | Trung Quốc | Hengshui Hengzekang Medical Equipment Co., Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | Công Ty TNHH Mi Vi Ti | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 2500000 | t | Chiếc | true | 2021-04-13 | 2021-06-30 | <p><em>Kích thước: 480*480*850mm</em></p><p><em>Gồm có:</em></p><p><em>-Bàn ăn: kéo ra xếp vào khi không sử dụng</em></p><p><em>-Ngăn kéo</em></p><p><em>-Hộc tủ 2 ngăn</em></p><p><em>-Ngăn để dép.</em></p><p><em>-Bánh xe di chuyển nhẹ, êm, có khóa</em></p> | <p><em>Tủ làm bằng nhựa ABS hoặc PP</em></p><p><em>Kích thước: 480*480*850mm</em></p> |  | <p><em>Gồm có:</em></p><p><em>-Bàn ăn: kéo ra xếp vào khi không sử dụng</em></p><p><em>-Ngăn kéo</em></p><p><em>-Hộc tủ 2 ngăn</em></p><p><em>-Ngăn để dép.</em></p><p><em>-Bánh xe di chuyển nhẹ, êm, có khóa</em></p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Mi Vi Ti | 2021-04-13 | Công Ty TNHH Mi Vi Ti | 2021-04-13
1510 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron HBP-9030 | HBP-9030 | Omron Healthcare Co., Ltd | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd | Trung Quốc |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG |  | Nhóm 4 |  |  | 70000000 | t | Cái | true | 2020-12-28 | 2021-12-31 | <p>Máy chính, tấm để tay, dây điện, AC adapter,giấy in (1 cuộn), , sách hướng dẫn sử dụng.</p><p>kèm bộ bàn ghế,&nbsp;1 vỏ bao đo</p> | <p>Máy chính, tấm để tay, dây điện, AC adapter,giấy in (1 cuộn), , sách hướng dẫn sử dụng.</p><p>kèm bộ bàn ghế,&nbsp;1 vỏ bao đo</p> |  | <p>* Màn hình kỹ thuật số&nbsp;</p><p>* Đo huyết áp không xâm lấn (NIBP)</p><p>*Phương pháp dao động kế</p><p>*Phạm vi hiển thị huyết áp 0- 299 mmHg, Phạm vi đo huyết áp: tâm thu 60 - 260 mmHg, tâm trương 30 -215 mmHg, Nhịp mạch 40 ~ 180/min.</p><p>*Độ chính xác Huyết áp ±3 mmHg, Nhịp mạch ±5% của kết quả đo</p><p>*Bơm, xả hơi tự động</p><p>*Phát hiện áp lực Sensor cảm biến áp lực tự động&nbsp;</p><p>*Chu vi cánh tay 17 ~ 42 cm</p><p>* In kết quả đo tự động với mã QR code</p><p>*Cổng kết nối USB 2.0</p><p>*Nguồn điện AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz</p><p>* Trọng lượng Xấp xỉ 5.5 kg</p><p>* Kích thước bên ngoài Xấp xỉ 420 (dài) x 460 (rộng) x 270 (cao) mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2020-12-28 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG | 2021-03-31
1511 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi khí phế quản | Hệ thống nội soi khí phế quản chuẩn đoán thường quy nguồn sáng 300W | EPK-i5000 | HOYA Corporation | Thái Lan | HOYA Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long |  | Nhóm 2 |  |  | 2800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống nội soi khí phế quản chuẩn đoán thường quy nguồn sáng 300W</p> | <p>Hệ thống nội soi khí phế quản chuẩn đoán thường quy nguồn sáng 300W bao gồm:</p><p>1. Bộ xử lý hình ảnh nội soi EPK-i5000: 01 bộ</p><p>2. Dây nội soi khí phế quản EB15-J10: 01 bộ</p><p>3. Màn hình Endovue 21'': 01 cái</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-11-14 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-04-13
1512 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng ống mềm tích hợp nguồn sáng LED | CP-1000 | HOYA Corporation | Đức | HOYA Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long |  | Nhóm 3 |  |  | 1350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống nội soi tai mũi họng ống mềm tích hợp nguồn sáng LED</p> | <p>Hệ thống nội soi tai mũi họng ống mềm tích hợp nguồn sáng LED, model CP-1000 bao gồm:</p><p>1. Máy nội soi CP-1000: 01 bộ</p><p>2. Dây nội soi mũi-họng-thanh quản VNL9-CP: 01 bộ</p><p>3. Màn hình Endovue: 01 cái</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-11-18 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-04-13
1513 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | Medel Check | Globalcare Medical Technology Co., Ltd | Trung Quốc | Globalcare Medical Technology Co., Ltd | Italy | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1350000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><strong>Máy đo huyết áp bắp tay tự động CHECK (Medel - Ý)</strong><br /> Model CHECK là một trong những máy cao cấp nhất của hãng, trang bị đầy đủ các tính năng và công nghệ mới nhất giúp kết quả đo chính xác và tin cậy hơn. Medel CHECK giúp theo dõi và kiểm soát huyết áp của bệnh nhân, đặc biệt những người già, người bệnh tim mạch hoặc có tiền sử liên quan tới tim mạch, huyết áp.<br /> Medel CHECK là máy đo huyết áp bắp tay hoàn toàn tự động, máy được trang bị tính năng T3 cho phép đọc kết quả trung bình của 3 lần đo gần nhất trong 15 phút. Medel CHECK có màn hình lớn và đèn nèn dễ đọc kết quả, thậm chí cả trong bóng tối hoặc ở các môi trường thiếu sáng.</p> | <p>1. Thân máy chính</p> <p>2. Túi đựng</p> <p>3. Hướng dẫn sử dụng</p> <p>4. Bao đo huyết áp</p> <p>&nbsp;</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31
1514 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | A6 Basic | Onbo Electronic (Shenzhen) Co., Ltd | Trung Quốc | Microlife Corporation | Đài Loan | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát |  | Nhóm 4 |  |  | 1950000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A6 Basic nay được cải tiến hơn nhiều, khắc phục được nhiều sự cố hay gặp phải từ các loại máy huyết áp thông thường khác, đặc biệt máy còn sử dụng công nghệ AFIB giúp hỗ trợ phát hiện rung nhĩ, giúp cảnh báo trước và tầm soát một cách hiệu quả các biến chứng đột quỵ nguy hiểm.&nbsp;</span></p> | <p class="ql-align-justify">Đo huyết áp và nhịp tim</p><p class="ql-align-justify">- Tầm soát bệnh rung nhĩ với công nghệ AFIB</p><p class="ql-align-justify">- Trang bị công nghệ MAM cho kết quả chính xác vượt trội.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Đo êm và chính xác hơn với công nghệ Gentle+</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Được Hiệp hội tăng huyết áp Anh quốc( BHS) chứng nhận tiêu chuẩn đo an toàn và chính xác.</p><p class="ql-align-justify">- Lưu ngày giờ/ tháng năm.</p><p class="ql-align-justify">- Tặng kèm apdapter.</p><p class="ql-align-justify">- Tặng kèm túi đeo.</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">- Tầm đo huyết áp: 20-280mmHg</p><p class="ql-align-justify">- Nhịp tim: 40-200 nhịp/phút</p><p class="ql-align-justify">- Áp suất túi hơi: 0-299mmHg</p><p class="ql-align-justify">- Bộ nhớ: tự động lưu 99 lần gần nhất</p><p class="ql-align-justify">- Độ chính xác (huyết áp): cộng trừ 3mmHg</p><p class="ql-align-justify">- Độ chính xác (nhịp tim): cộng trừ 5% giá trị đọc</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-08 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-08
1515 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Holter ghi huyết áp 24h | TM-2440 | A&D Co., Ltd | Nhật Bản | A&D Co., Ltd | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 100000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2021-11-23 | <p>TM-2440 của A&amp; D&nbsp;là mô hình cấp nhập cảnh được thiết kế để đo ABPM. Thiết bị nhỏ gọn của nó đơn giản hóa việc theo dõi những người tham gia nghiên cứu và đạt tiêu chuẩn với chức năng : nhịp tim không đều (IHB), giúp phát hiện các bất thường xung và có thể kiểm tra dạng sóng dễ dàng thông qua phần mềm phân tích (bao gồm). Các tính năng mới trong TM-2440 hỗ trợ đo ABPM</p><p>Theo dõi huyết áp di động 24 giờ</p><p>■ Trọng lượng lớn và kích thước nhỏ gọn</p><p>120g *, 66 (W) × 24,5 (H) × 95 (D) mm * Không bao gồm&nbsp;pin</p><p>■ Màn hình OLED (chế độ ABPM)</p><p>■ Thuật toán hiệu chỉnh xung mới để đo nhanh hơn và loại bỏ nhiễu</p><p>■ Sử dụng pin (2 alkaline hoặc Ni-MH “AA’’)</p><p>■ Xuất dữ liệu sang phần mềm phân tích (có kèm theo thiết bị)</p><p>■ Kết nối USB</p><p>■ Bảo vệ chống xâm nhập IP22</p><p>■ Điều Khoản&nbsp;ISO810601</p><p><strong>Phân tích dữ liệu đa điểm với phần mềm mới</strong></p><p>Phần mềm được thiết kế mới có thể phân tích dữ liệu môi trường được thu thập bởi đa cảm biến cùng với dữ liệu đo ABPM. Nhiệt độ, áp suất và hoạt động có thể được biểu đồ cùng với huyết áp. Chỉ TM-2441 (TM-2440 không có đa cảm biến)</p><p><strong>Ghi và hiển thị dữ liệu dạng sóng</strong></p><p>Sê-ri TM-244x ghi lại huyết áp dưới dạng sóng dao động. Với phần mềm phân tích mới của chúng tôi, bạn có thể kiểm tra bản ghi dạng sóng cho mỗi phép đo. Nhanh chóng xác định độ chính xác của các giá trị đo được.</p><p>Những yêu cầu của Hệ thống</p><p>CPU máy tính: Bộ xử lý 1GHz trở lên Bộ nhớ: 1GB trở lên (× 86), 2GB trở lên (× 64) Hệ thống hoạt động (được khuyến nghị):</p><p>Windows 10 (× 86 / × 64)</p><p>Windows 8.1 (× 86 / × 64), Windows 7 (× 86 / × 64) SVGA: Được khuyến nghị 800 × 600 pixel trở lên</p><p>Đĩa: Ổ đĩa CD (ổ đĩa tương ứng với phương tiện kèm theo) Đĩa cứng: Dung lượng trống từ 16 GB trở lên (× 86),</p><p>Dung lượng trống 24 GB (× 64)</p><p>Máy in: Môi trường có thể in các tệp định dạng XPS</p> | <p>Bao đo : 1 chiếc</p><p>Bộ dây đo: 1 bộ</p><p>Máy chính: 01 chiếc </p> |  | <p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Phương pháp đo lường</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Phương pháp đo dao động</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Phương pháp phát hiện áp suất</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Cảm biến áp suất bán dẫn</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Phạm vi hiển thị áp suất</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">0 to 299 mmHg (299 mmHg trở lên thì bị ẩn )</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Độ chính xác đo lường </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Áp lực&nbsp;: ±3 mmHg</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Nhịp tim&nbsp;: ±5 %</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Bộ phận hiển thị tối thiểu</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Áp lực&nbsp;: 1 mmHg</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Nhịp tim&nbsp;: 1 beat / minute</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Phạm vi đo lường</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Huyết áp tâm thu : 60 to 280 mmHg </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Huyết áp &nbsp;tâm trương: 30 to 160 mmHg</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Nhịp tim:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 to 200 nhịp đập &nbsp;/ phút</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Phương pháp điều áp: Bơm Micro </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Tự động điều áp: </span> <span style="color: rgb(35, 31, 32);">85 to 299 mmHg</span> </p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Cài đặt khoảng thời gian </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Các khoảng thời gian tại mỗi phần chia 24 giờ tối đa sáu phần.</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Khoảng : OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 phút </span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC | 2020-11-23 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC | 2020-11-23
1516 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi khí phế quản | Dây nội soi khí phế quản | EB15-J10 | HOYA Corporation | Nhật Bản | HOYA Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 1129000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-18 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Dây soi video khí phế quản EB-J10 cho hình ảnh chất lượng HD, sắc nét và rõ ràng.</p><p class="ql-align-justify">Kết hợp với bộ xử lý tín hiệu HD có công nghệ i-scan, các dây soi khí phế quản hỗ trợ bác sĩ phát hiện nhanh hơn, khoanh vùng chính xác hơn các tổn thương (ung thư) và hỗ trợ đầy đủ khả năng can thiệp/ điều trị</p> | <p>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</p><p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây soi EB15-J10</p><p class="ql-align-justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp đựng dây</p><p class="ql-align-justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kìm sinh thiết</p><p class="ql-align-justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chổi sửa</p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-12-18 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-04-13
1517 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy nén ép trị liệu | Air 7 | Won Industry Co., Ltd. | Hàn Quốc | Won Industry Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 8520000 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2021-12-31 | <p>Máy nén ép trị liệu</p><p>Model: Air 7</p><p>Hãng sản xuất: WON INDUSTRY</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>Hàng mới 100%</p><p>Hàng chính hãng, bảo hành máy 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất</p><p>Nước sản xuất: Hàn Quốc</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt</p> | <p>Máy chính + 02 bao chân (M) + 01 ống dẫn khí đôi + 02 lót bàn chân</p> | <p>Tùy chọn bao tay, bao eo, Mini cuff, Bao bàn chân</p> | <p>Tính năng kỹ thuật :</p><p>Bảng điều khiển cảm ứng</p><p>3 chế độ nén khí (5 khoang khí)</p><p>Áp lực trị liệu : 50mmHg – 280mmHg,</p><p>điều khiển bằng núm xoay, thông số áp lực hiển thị theo thang chia</p><p>Hiển thị PLUG LED: có đèn báo máy kết nối thành công với dây dẫn khí</p><p>Có chế độ điều trị: AUTO – ALL –&nbsp;STEP&nbsp;</p><p>Thời gian điều trị: 15 phút hoặc 30 phút</p><p>Nút dừng khẩn cấp : START, STOP</p><p>Kích thước máy: 210x200x125 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT | 2021-06-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT | 2021-06-30
1518 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi Ổ bụng công nghệ 4K | Image1 S | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | Karl Storz SE & Co. KG | Đức |  | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh |  | Nhóm null |  |  | 9000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-02-24 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, công nghệ hình ảnh 4K cho hình ảnh sắc nét, màu sắc chân thật.</p> | <p>Bộ xử lí trung tâm 4K: 01 bộ</p><p>Bộ liên kết đầu camera 4K: 01 bộ</p><p>Đầu camera 4K: 01 chiếc</p><p>Nguồn sáng LED: 01 chiếc</p><p>Cáp dẫn sáng: 01 chiếc</p><p>Màn hình 4K: 01 chiếc</p><p>Máy bơm khí CO2 lưu lượng cao: 01 chiếc</p><p>Dao mổ điện cao tần: 01 chiếc</p><p>Xe đẩy kèm tay treo màn hình: 01 bộ</p><p>Bộ dụng cụ PTNS ổ bụng: 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p>Độ phân giải hình ảnh 4K</p><p>Các chế độ hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh S-Technology: CLARA, CHROMA, SPECTRA</p><p>Nguồn sáng công nghệ LED, tuổi thọ bóng trung bình 30000 giờ</p><p>Ghi và lưu trữ dữ liệu ở độ phân giải 4K</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-02-24 | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-04-23
1519 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy kéo giãn | Máy kéo giãn cột sống lưng và cổ bốn chiều | JYZ-IIIB | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 352500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-10-01 | <p>Máy kéo giãn cột sống lưng và cổ 4 chiều</p><p>Dùng trong Vật lý trị liệu</p><p>Model: JYZ-IIIB</p><p>Xuất xứ: Xiangyu - Trung Quốc</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> | <p>Thân máy chính: 01</p> <p>Dây nguồn: 01</p> <p>Đai kéo giãn cổ: 01</p> <p>Bánh xe: 02</p> <p>Cầu chỉ: 06</p> <p>Sách HDSD</p> | <p>Thân máy chính: 01</p> <p>Dây nguồn: 01</p> <p>Đai kéo giãn cổ: 02</p> <p>Bánh xe: 04</p> <p>Cầu chỉ: 06</p> <p>Sách HDSD: 01</p> <p>Động cơ thủy lực: 01</p> <p>Cánh tay đỡ: 01</p> <p>Công tắc ngoại vi: 01</p> <p>Công tắc chân: 01</p> <p>Điều khiển bằng tay: 01</p> <p>Gối: 01</p> <p>Thanh treo ngang: 01</p> <p>Miếng đệm lưng: 01</p> <p>Đệm hỗ trợ đầu và bụng: 01</p> <p>Tấm bọc đệm hỗ trợ đầu và bụng: 01</p> <p>Khung mở rộng lực kéo: 01</p> <p>Nguồn cung cấp điện dự phòng: 01</p> | <ul> <li>Nguồn điện: 220V/50Hz</li> <li>Độ dài kéo giãn cột sống lưng: 0～200mm</li> <li>Lực kéo cột sống lưng: 0～99 kg tùy chọn</li> <li>Tổng thời gian kéo giãn cột sống lưng: 0～60 phút tùy chọn</li> <li>Thời gian kéo giãn cột sống lưng: 0～9 phút tùy chọn</li> <li>Thời gian tạm ngưng: 0～5 phút tùy chọn</li> <li>Góc lên xuống:+10º～30º</li> <li>Góc xoay trái phải mỗi bên ±25º tùy chọn</li> <li>Góc nghiêng trái phải them hướng ngang ±20<sup>o</sup></li> <li>Lực kéo cột sống cổ: 0～30kg</li> <li>Tổng thời gian kéo giãn cột sống cổ: 0～30 phút tùy chọn</li> <li>Kéo giãn cột sống lưng: 0~200mm</li> <li>Độ dài kéo giãn cột sống cổ: 300mm</li> <li>Kéo giãn đối kháng thêm: 100mm</li> <li>Nhiệt độ chườm nhiệt lưng: ≤ 55ºC</li> <li>Trọng lượng: 110 kg</li> </ul> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Kích thước: 2450x600x700mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1520 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống nội soi bàng quang tiết niệu chuẩn đoán thường quy có tính năng chuẩn đoán ung thư sớm | EPK-3000 | HOYA Corporation | Thái Lan | HOYA Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long |  | Nhóm 2 |  |  | 2700000000 | t | Hệ thống | false | 2021-04-02 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống nội soi bàng quang tiết niệu chuẩn đoán thường quy có tính năng chuẩn đoán ung thư sớm</p> | <p>Hệ thống nội soi bàng quang tiết niệu chuẩn đoán thường quy có tính năng chuẩn đoán ung thư sớm bao gồm:</p><p>1. Bộ xử lý hình ảnh nội soi EPK-3000: 01 bộ</p><p>2. Dây nội soi bàng quang tiết niệu ECY-1575K: 01 bộ</p><p>3. Màn hình Endovue 21'': 01 cái</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-04-02 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-04-13
1521 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | A3 Basic | Onbo Electronic (Shenzhen) Co., Ltd | Trung Quốc | Microlife Corporation | Đài Loan | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát |  | Nhóm 4 |  |  | 1300000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Máy đo huyết áp Microlife BP A3 Basic là thiết bị đo bắp tay,màn hình điện tử tự động đo và lưu kết quả,chỉ cần ấn nút và thư giãn tại nhà bạn có thể tự kiểm tra thường xuyên huyết áp của mình để kịp thời theo dõi chứng cao huyết áp . Với thiết bị đo huyết áp Microlife BP A3 Basic , người cao tuổi yên tâm kiểm tra huyết áp mà không cần đến phòng khám, tránh được tâm lý lo lắng dẫn đến sai lệnh kết quả của hiện tượng "áo choàng trắng".</span></p> | <ul><li class="ql-align-justify">Đo huyết áp nhịp tim</li><li class="ql-align-justify">Cảnh báo rối loạn nhịp tim với công nghệ PAD</li><li class="ql-align-justify">Đo êm và thoải mái với Công nghệ Gentle+</li><li class="ql-align-justify">Đo 3 lần lấy trung bình cho kết quả đo chính xác vượt trội với công nghệ MAM</li><li class="ql-align-justify">Chứng nhận kiểm nghiệm độ chính xác bởi hiệp hội tăng huyết áp Anh Quốc (BHS protocol)</li><li class="ql-align-justify">Cột phân loại huyết áp chuẩn</li><li class="ql-align-justify">Bộ nhớ 99 lần</li><li class="ql-align-justify">Lưu ngày giờ/tháng năm</li><li class="ql-align-justify">Tặng kèm túi đeo</li><li class="ql-align-justify">Trọn bộ sản phẩm gồm : Máy đo, bao đo, pin, túi đeo, sách ghi chú, sách HDSD</li></ul><p><br></p> |  | <ul><li class="ql-align-justify">Nhiệt độ vận hành:10 - 40 °C / 50 - 104 °F</li><li class="ql-align-justify">Nhiệt độ lưu giữ:-20 - +55 °C / -4 - +131 °F</li><li class="ql-align-justify">Độ ẩm an toàn: 15 - 95% độ ẩm tương đối</li><li class="ql-align-justify">Trọng lượng: 368 g (bao gồm pin)</li><li class="ql-align-justify">Kích thước: 143 x 85 x 58 mm</li><li class="ql-align-justify">Phương pháp đo:Đo&nbsp;dao&nbsp;động,&nbsp;tương&nbsp;ứng&nbsp;với&nbsp;phương pháp Korotkoff, giai đoạn I tâm thu, giai đoạn V tâm trương</li><li class="ql-align-justify">Tầm đo: Huyết áp: 20 - 280 mmHg</li><li class="ql-align-justify">Nhịp tim: 40 - 200 nhịp/phút</li><li class="ql-align-justify">Áp suất túi hơi: 0 - 299 mmHg</li><li class="ql-align-justify">Bộ nhớ: Tự động lưu 99 lần gần nhất</li><li class="ql-align-justify">Độ phân giải: 1 mmH</li><li class="ql-align-justify">Độ chính xác(huyết áp):±3 mmHg</li><li class="ql-align-justify">Độ chính xác(nhịp tim):±5% giá trị đọcNguồn điện: a) 4 pin AA 1,5 Vb)&nbsp;Chỉnh&nbsp;lưu&nbsp;DC&nbsp;6V/600&nbsp;mA (tùy&nbsp;chọn mua thêm)</li><li class="ql-align-justify">Tiêu chuẩn tham chiếu:EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;IEC 60601-1-2 (EMC)</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-08 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-08
1522 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | A 200 AFIB | Onbo Electronic (Shenzhen) Co., Ltd | Trung Quốc | Microlife Corporation | Đài Loan | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát |  | Nhóm 4 |  |  | 2050000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Máy đo huyết áp Microlife BP A200 trang bị công nghệ Afib mới nhất giúp tầm soát Rung nhĩ, phòng tránh đột quỵ. Kết hợp phần mềm phân tích kết quả chuyên nghiệp, sản phẩm thích hợp sử dụng tại phòng khám bệnh viện hoặc tại gia đình để kiểm tra huyết áp và tầm soát Rung nhĩ.</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify">- Đo huyết áp và nhịp tim.</p><p class="ql-align-justify">- Tầm soát bệnh rung nhĩ với công nghệ Afib.</p><p class="ql-align-justify">- Trang bị công nghệ MAM cho kết quả chính xác vượt trội.</p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">Chứng nhận kiểm nghiệm độ chính xác bởi hiệp hội Tăng Huyết Áp Anh Quốc (BHS protocol).</p><p class="ql-align-justify">- Bộ nhớ 200 lần đo giúp theo dõi biến động huyết áp.</p><p class="ql-align-justify">- Lưu ngày giờ/tháng năm.</p><p class="ql-align-justify">- Khả năng kết nối máy tính với phần mềm phân tích chuyên nghiệp.</p><p class="ql-align-justify">- Tặng kèm apdapter.</p><p class="ql-align-justify">- Kèm theo túi đeo.Trọn bộ sản phẩm bao gồm: Máy, túi hơi, pin, bộ đổi điện AC, cáp USB, đĩa phần mềm, túi đeo, sách ghi chú, sách HDSD.</p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ vận hành:&nbsp;10 - 40 °C / 50 - 104 °F 15 - 90 % độ ẩm tương đối tối đa.</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng:&nbsp;560 g (bao gồm cả pin).</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước: 152 x 92 x 42.</p><p class="ql-align-justify">- Phương pháp đo:Đo dao động.</p><p class="ql-align-justify">- Tầm đo : Huyết áp 30 - 280 mmHg , Nhịp tim 40 - 200 nhịp/phút.</p><p class="ql-align-justify">- Vùng hiển thị áp suất dải quấn: 0 -299 mmHg.</p><p class="ql-align-justify">- Độ phân giải: 1 mmHg.</p><p class="ql-align-justify">- Độ chính xác tĩnh: Áp suất trong khoảng ± 3 mmHg.</p><p class="ql-align-justify">- Độ chính xác nhịp: ± 5 % giá trị thu được.</p><p class="ql-align-justify">- Tiêu chuẩn: IEC 60601-1-2 (EMC).</p><p class="ql-align-justify">- Thiết bị này tuân theo yêu cầu của Medical Device Directive 93/42/EEC.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-08 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-08
1523 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường y tế điện 3 chức năng | MDK-3618 | Zhangjiagang Medycon Machinery Co., Ltd. | Trung Quốc | Zhangjiagang Medycon Machinery Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công Ty TNHH Mi Vi Ti | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 30000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-13 | 2021-05-31 | <p>Giường hồi sức cấp cứu điện 3 chức năng</p> | <p>- Kích thước: D2150*R1050*C460-720mm</p><p>- Khung và vạt giường làm bằng thép dập, sơn epoxy chống trầy xướt.</p><p>Chức năng:</p><p>- Nâng lưng: 0-75°(±2°)</p><p>- Năng chân: 0-45°(±2°)</p><p>- Nâng chiều cao: 460-720mm</p> |  | <p>&nbsp;Linh kiện chuẩn:</p><p>- Moto điện: 3 cái</p><p>- Đầu đuôi giường nhựa ABS:1 cặp</p><p>- Thanh chắn hợp kim nhôm (hoặc nhựa ABS 4 miếng) có thể gấp xếp gọn gàng</p><p>- Bánh xe 5 inches có khóa; 4 cái</p><p>- Móc treo nước tiểu: 4 cái</p><p>- Lỗ cọc truyền dịch: 4 lỗ</p><p>- Cọc truyền dịch: 1 cái</p><p>-Nệm giường dày 100mm, mút tốt chống xẹp, bọc PU cao cấp.</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Mi Vi Ti | 2021-04-13 | Công Ty TNHH Mi Vi Ti | 2021-05-06
1524 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Ø3.5 x 11.5 mm | 70-1154-IMP0006 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.5</p><p>Chiều dài: 11.5mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.5</p><p>Chiều dài: 11.5mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.5</p><p>Chiều dài: 11.5mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.5</p><p>Chiều dài: 11.5mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1525 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy đông máu | Máy phân tích đông máu | RAC-050 | Rayto Life and Analytical Sciences Co. Ltd. | Trung Quốc | Rayto Life and Analytical Sciences Co. Ltd. | Trung Quốc | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 225000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2020-12-31 | <p><strong><u>Tính năng nổi bật</u></strong></p> <p>· Tự động hoàn toàn</p> <p>· Tốc độ 50 test/h với PT</p> <p>· Điều khiển cảm ứng, dễ vận hành</p> <p>· Hóa chất mở</p> | <p>· 01 máy chính kèm máy in nhiệt gắn trong<br /> · 01 phần mềm</p> <p>· 01 bộ phụ kiện tiêu chuẩn: dây nguồn, cầu chì, cáp nối đất, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, Việt</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-11 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31
1526 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Giường sưởi dành cho trẻ sơ sinh | CIC101 | Phoenix Medical Systems PVT LTD | Ấn Độ | Phoenix Medical Systems PVT LTD | Ấn Độ | ["2020"] | Công ty TNHH Quốc Tế Việt Nam Ấn Độ |  | Nhóm 6 |  |  | 920000000 | f | Chiếc | false | 2021-05-13 | 2022-05-13 | <p>Thiết bị hồi sức và làm ấm cho trẻ sơ sinh với thiết kế mới nhất cho loại giường hình bầu dục, bộ phận cảm ứng từ</p> | <p><strong>A. Mẫu CIC cơ bản</strong></p><ul><li>&nbsp;Máy sưởi với giường hình bầu dục ( có thể xoay 360°&nbsp;)</li><li>Màn hình tinh thể lỏng LCD với chức năng cảm ứng hiển thị đồ họa</li><li>Đèn quan sát cảm ứng</li><li>&nbsp;Đầu đo nhiệt đô qua da&nbsp;kép</li><li><sup>&nbsp;</sup>Hai khay dụng cụ</li><li><sup>&nbsp;</sup>Đo chỉ số Apgar ( đánh giá và kiểm tra nhanh chóng tình trạng sức khỏe của trẻ sơ sinh)</li><li>Điện cực tĩnh mạch</li></ul><p><strong>B. Các tính năng tùy chọn</strong></p><p>&nbsp;Điều chỉnh độ cao bằng động cơ</p><p>&nbsp;Đo cân nặng</p><p>&nbsp;Đo nồng độ bão hòa oxy trong máu bằng cảm biến Masimo</p><p>&nbsp;Phục hồi chức năng và thở áp lực dương tính liên tục qua đường mũi (nCPAP)</p><p>&nbsp;Dụng cụ mạch sử dụng 1 lần- 3</p><p>Gọng mũi kích cỡ S,M,L (thở oxy qua gọng mũi)</p><p>Mũ y tế kích cỡ S,M,L</p><p>Máy điện sinh sử dụng 1 lần- 3</p><p>Buồng có máy tạo ẩm</p><p>Giỏ xoay tiện ích (dưới gầm giường) (2Nos.)</p><p>Kẹp gắn xi lanh</p><p>&nbsp;</p> |  | <p><strong>A. Mẫu CIC cơ bản</strong></p><ul><li>&nbsp;Máy sưởi với giường hình bầu dục ( có thể xoay 360°&nbsp;)</li><li>Màn hình tinh thể lỏng LCD với chức năng cảm ứng hiển thị đồ họa</li><li>Đèn quan sát cảm ứng</li><li>&nbsp;Đầu đo nhiệt đô qua da&nbsp;kép</li><li>&nbsp;Hai khay dụng cụ</li><li>&nbsp;Đo chỉ số Apgar ( đánh giá và kiểm tra nhanh chóng tình trạng sức khỏe của trẻ sơ sinh)</li><li>Điện cực tĩnh mạch</li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Quốc Tế Việt Nam Ấn Độ | 2021-05-13 | Công ty TNHH Quốc Tế Việt Nam Ấn Độ | 2021-05-18
1527 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống số hóa X quang | CR12-X | CR12-X | Agfa ( Wuxi) Imaging Co., Ltd. | Trung Quốc | Agfa NV | Bỉ |  | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 785000000 | t | Bộ | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống Xquang kỹ thuật số</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2021-04-13 | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2021-04-13
1528 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | A 100 Plus | Onbo Electronic (Shenzhen) Co., Ltd | Trung Quốc | Microlife Corporation | Đài Loan | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát |  | Nhóm 4 |  |  | 1500000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-31 | <p>Độ chính xác cao và cung cấp giải pháp toàn diện. Có trang bị Công nghệ PAD để phát hiện sớm chứng rối loạn nhịp tim và - Công nghệ MAM để tăng cường độ tin cậy nhờ vào phương pháp lấy trung bình kết quả đo ba lần.</p><p>- Không bảo hành adapter</p><p>- Không bảo hành do chảy pin</p> | <p class="ql-align-justify">- Đo huyết áp và nhịp tim.</p><p class="ql-align-justify">- Cảnh báo rối loạn nhịp tim với công nghệ PAD.</p><p class="ql-align-justify">- Cho kết quả tin cậy với công nghệ MAM.</p><p class="ql-align-justify">- Chứng nhận kiểm nghiệm độ chính xác bởi hiệp hội tăng huyết áp Anh Quốc (BHS protocol).</p><p class="ql-align-justify">- Theo dõi huyết áp với bộ nhớ 200 lần.</p><p class="ql-align-justify">- Lưu ngày giờ/tháng năm.</p><p class="ql-align-justify">- Bảng phân loại huyết áp chuẩn.</p><p class="ql-align-justify">- Tặng kèm Apdater.</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">&nbsp;Nhiệt độ vận hành: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F</p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ bảo quản: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F</p><p class="ql-align-justify">- Độ ẩm: 15 - 90 % độ ẩm tương đối tối đa</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng: 735 g (bao gồm pin)</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước: 160 x 140 x 98 mm</p><p class="ql-align-justify">- Quy trình đo: Đo dao động, phương pháp Korotkoff, giai đoạn I tâm thu, gia đoạn V tâm trương.</p><p class="ql-align-justify">- Tầm đo: 30 - 280 mmHg- huyết áp</p><p class="ql-align-justify">- 40 - 200 nhịp trên phút</p><p class="ql-align-justify">- Áp suất giải quấn: 0 - 299 mmHg</p><p class="ql-align-justify">- Độ phân giải: 1 mmHg</p><p class="ql-align-justify">- Độ chính xác tĩnh: ± 3 mmHg</p><p class="ql-align-justify">- Độ chính xác nhịp: ± 5 % giá trị đo</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn điện: - Pin 4 x 1.5 V size AA- Adapter DC 6V, 600 mA</p><p class="ql-align-justify">- Tiêu chuẩn thiết bị: Thiết bị được tuân theo các các tiêu chuẩncủa thiết bị đo huyết áp không xâm lấn.EN 1060-1 EN 1060-3 EN 1060-4 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2</p><p class="ql-align-justify">- Tương thích điện từ:&nbsp;&nbsp;Thiết bị tuân thủ đầy đủ các điều kiện của tiêu chuẩn IEC 60601-1-2</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-08 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-08
1529 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Đầu hút rửa I/A (cong) | 18258-0120 | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 11000000 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-06-30 | <p>Đầu hút rửa I/A (cong) 18258-0120&nbsp;</p> | <p>Đầu hút rửa I/A (cong) 18258-0120&nbsp;</p> |  | <p>Đầu hút rửa I/A (cong) 18258-0120&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-04-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-04-13
1530 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp điện tử | HEM-8712 | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Việt Nam | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 1800000 | f | Chiếc | false | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>- Công nghệ Intellisense mới, tự động hoàn toàn. - Giới hạn đo: + Huyết áp: từ 0 đến 299 mmHg. + Nhịp tim: từ 40 đến 180 nhịp/phút. - Độ chính xác: + Huyết áp: +- 3 mmHg.</p> | <p>- Công nghệ Intellisense mới, tự động hoàn toàn. - Giới hạn đo: + Huyết áp: từ 0 đến 299 mmHg. + Nhịp tim: từ 40 đến 180 nhịp/phút. - Độ chính xác: + Huyết áp: +- 3 mmHg.</p> |  | <p>- Công nghệ Intellisense mới, tự động hoàn toàn. - Giới hạn đo: + Huyết áp: từ 0 đến 299 mmHg. + Nhịp tim: từ 40 đến 180 nhịp/phút. - Độ chính xác: + Huyết áp: +- 3 mmHg.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26
1531 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | Medel Control | Globalcare Medical Technology Co., Ltd | Trung Quốc | Globalcare Medical Technology Co., Ltd | Italy | ["2019","2020","2018"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 985000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><strong>Máy đo huyết áp điện tử bắp tay CONTROL (Medel, Ý)</strong></p> <p>Model CONTROL là một trong những máy cao cấp của hãng, trang bị đầy đủ các tính năng và công nghệ mới nhất giúp kết quả đo chính xác và tin cậy hơn, có chức năng cảnh báo rối loạn nhịp tim, cảnh báo vị trí quấn bao đo. Medel CONTROL giúp theo dõi và kiểm soát huyết áp của bệnh nhân, đặc biệt những người già, người bệnh tim mạch hoặc có tiền sử liên quan tới tim mạch, huyết áp.</p> <p>Máy đo nhanh, dễ dàng, kết quả được lưu trữ và tính trung bình theo từng người đo. Máy có chức năng cảnh báo chứng rối loạn nhịp tim. Vị trí bao đo được kiểm soát và cảnh báo trên màn hình hiển thị giúp làm tăng độ chính xác của kết quả đo.</p> | <p>1. Thân máy chính</p> <p>2. Bao quấn huyết áp</p> <p>3. Túi đựng</p> <p>4. Hướng dẫn sử dụng</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31
1532 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp cơ ALPK2 | TM-2440 | A&D Co., Ltd | Nhật Bản | A&D Co., Ltd | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 1200000 | f | Chiếc | false | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg – Độ chính xác ± 3mmHg – Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao – Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao – Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá.-Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không) – Tai nghe có độ khuyếch đại lớn, nghe êm, không đau tai</p> | <p>Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg – Độ chính xác ± 3mmHg – Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao – Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao – Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá.-Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không) – Tai nghe có độ khuyếch đại lớn, nghe êm, không đau tai</p> |  | <p>Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg – Độ chính xác ± 3mmHg – Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao – Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao – Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá.-Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không) – Tai nghe có độ khuyếch đại lớn, nghe êm, không đau tai</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26
1533 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng | CLM-40M | ALP Co., Ltd | Nhật Bản | ALP Co., Ltd | Nhật Bản | ["2021"] | Công Ty TNHH Nguyên Anh |  | Nhóm 3 |  |  | 249381000 | t | Cái | false | 2021-05-27 | 2022-05-27 | <p><strong>NỒI HẤP ƯỚT</strong></p><p><strong>MODEL: CLM-40M</strong></p><p><strong>HÃNG SX: ALP – NHẬT</strong></p> | <p><strong>NỒI HẤP ƯỚT</strong></p><p><strong>MODEL: CLM-40M</strong></p><p><strong>HÃNG SX: ALP – NHẬT</strong></p><p><strong><u>Tính năng kỹ thuật</u>:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn: ISO13485, ISO9001, theo quy định số 169 của Bộ y tế, lao động và an sinh xã hội Nhật Bản, JIS T 7324</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích: 85 lít</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước buồng: 400 Ø x 672 mm&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ/áp suất sử dụng tối đa: 135<sup>0</sup>C/0.24 Mpa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tiệt trùng: 100 – 135<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ làm ấm và hòa tan: hòa tan: 40 – 99<sup>0</sup>C, ủ ấm: 40 – 60<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian sử dụng: tiệt trùng, hòa tan: 0 – 48 giờ 0 phút và liên tục, ủ ấm: 0 – 48 giờ 0 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển:</p><p>+ Bộ điều khiển bằng vi xử lý, hiển thị dạng biểu đồ quá trình hoạt động</p><p>+&nbsp;Hiển thị nhiệt độ 3 chữ số, kiểm soát bằng vi xử lý PID</p><p>+&nbsp;Hiển thị thời gian: 2 chữ số cho giờ: 2 chữ số cho phút, đếm xuống (hệ thống tích hợp nhiệt độ/thời gian)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chu trình hoạt động:</p><p>1: Gia nhiệt ® tiệt trùng ® xả (điều chỉnh xả)</p><p>2: Gia nhiệt ® tiệt trùng ® xả (điều chỉnh xả) ® ủ ấm</p><p>3: Hòa tan ® ủ ấm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian hoạt động: có thể cài đặt thời gian hoạt động theo lịch… tháng, giờ và phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị xả khí: hệ thống tạo hơi không phụ thuộc vào thời gian, có nghĩa là van solenoi đóng bởi cảm biến nhiệt/kiểm soát thời gian</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống xả khí làm mát: thùng chứa nước với cooling coil và chai đựng nước xả</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Van xả nước: van cơ nằm bên trong của chai nước xả</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấu tạo bên ngoài: bằng thép tráng men. Trên bảng điều khiển bằng nhựa đúc chống nhiệt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: AC 220/230/240 V, 1 pha, 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 4.0 kW, 18 A</p><p><strong><u>Phụ kiện kèm theo:</u></strong></p><p>+ Giỏ lưới đựng mẫu bằng thép không gỉ 380 Ø x 300 mm, 2 cái</p><p>+ Bình đựng nước xả 3 lít, 1 chai</p><p>+ Khay ở buồng đựng nước xả</p> |  | <p><strong>NỒI HẤP ƯỚT</strong></p><p><strong>MODEL: CLM-40M</strong></p><p><strong>HÃNG SX: ALP – NHẬT</strong></p><p><strong><u>Tính năng kỹ thuật</u>:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn: ISO13485, ISO9001, theo quy định số 169 của Bộ y tế, lao động và an sinh xã hội Nhật Bản, JIS T 7324</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích: 85 lít</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước buồng: 400 Ø x 672 mm&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ/áp suất sử dụng tối đa: 135<sup>0</sup>C/0.24 Mpa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tiệt trùng: 100 – 135<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ làm ấm và hòa tan: hòa tan: 40 – 99<sup>0</sup>C, ủ ấm: 40 – 60<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian sử dụng: tiệt trùng, hòa tan: 0 – 48 giờ 0 phút và liên tục, ủ ấm: 0 – 48 giờ 0 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển:</p><p>+ Bộ điều khiển bằng vi xử lý, hiển thị dạng biểu đồ quá trình hoạt động</p><p>+&nbsp;Hiển thị nhiệt độ 3 chữ số, kiểm soát bằng vi xử lý PID</p><p>+&nbsp;Hiển thị thời gian: 2 chữ số cho giờ: 2 chữ số cho phút, đếm xuống (hệ thống tích hợp nhiệt độ/thời gian)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chu trình hoạt động:</p><p>1: Gia nhiệt ® tiệt trùng ® xả (điều chỉnh xả)</p><p>2: Gia nhiệt ® tiệt trùng ® xả (điều chỉnh xả) ® ủ ấm</p><p>3: Hòa tan ® ủ ấm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian hoạt động: có thể cài đặt thời gian hoạt động theo lịch… tháng, giờ và phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị xả khí: hệ thống tạo hơi không phụ thuộc vào thời gian, có nghĩa là van solenoi đóng bởi cảm biến nhiệt/kiểm soát thời gian</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống xả khí làm mát: thùng chứa nước với cooling coil và chai đựng nước xả</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Van xả nước: van cơ nằm bên trong của chai nước xả</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấu tạo bên ngoài: bằng thép tráng men. Trên bảng điều khiển bằng nhựa đúc chống nhiệt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: AC 220/230/240 V, 1 pha, 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 4.0 kW, 18 A</p><p><strong><u>Phụ kiện kèm theo:</u></strong></p><p>+ Giỏ lưới đựng mẫu bằng thép không gỉ 380 Ø x 300 mm, 2 cái</p><p>+ Bình đựng nước xả 3 lít, 1 chai</p><p>+ Khay ở buồng đựng nước xả</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-27 | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-27
1534 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Cassette dùng cho máy phẫu thuật phaco CV-30000 | 18601-7512 | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 3740000 | t | Bộ | true | 2021-04-13 | 2021-06-30 | <p>Cassette dùng cho máy phẫu thuật phaco CV-30000</p> | <p>Cassette dùng cho máy phẫu thuật phaco CV-30000</p> |  | <p>Cassette dùng cho máy phẫu thuật phaco CV-30000</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-04-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-04-13
1535 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy đốt khối u | Máy đốt khối u bằng Laser | công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ | Synchro VasQ | Deka M.E.L.A. S.r.l | Italy | Deka M.E.L.A. S.r.l | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ | Italy | Nhóm 3 |  |  | 2350000000 | t | Cái | false | 2021-07-02 | 2021-12-31 | <p><strong>Thiết bị điều trị u mạch máu. </strong></p><p><strong>Loại PDL: Laser màu</strong></p><p><strong>Phạm vi ứng dụng</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xóa u mạch máu phẳng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sắc tố mạch máu đỏ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mũi sư tử</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chứng cá đỏ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giãn mao mạch, tĩnh mạch nông</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mụn sưng đỏ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rạn da đỏ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sẹo lồi đỏ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trẻ hóa da</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trị sắc tố da</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nám da</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chứng đỏ da</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 200 – 240V AC; 3,7kVA; 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước (WxDxH): 49 x 100 x 120 (mm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 175kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống làm mát: Chu trình nước làm lạnh khép kín được kiểm soát</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình điều khiến: Cảm ứng, kích thước 10,4 inches</p><p><br></p> | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(29, 29, 27);">Máy chính di chuyển trên bánh xe</span>&nbsp;&nbsp;bước sóng 595nm: 01 bộ</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(29, 29, 27);">Màn hình màu cảm ứng tích hợp&nbsp;: 01 cái</span></p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(29, 29, 27);">Tay điều trị&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</span></p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gá đỡ tay cầm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: <span style="color: rgb(29, 29, 27);">01 cái</span></p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(29, 29, 27);">Đầu trị liệu tích hợp theo máy&nbsp;&nbsp;: 01 cái</span></p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 bộ</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chìa khóa nguồn&nbsp;&nbsp;: 02 chiếc</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kính bảo vệ chuyên viên&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kính bảo về bệnh nhân&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>10. Hướng dẫn nhanh sử dụng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 bộ</p><p>11. Công tắc bàn đạp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: <span style="color: rgb(29, 29, 27);">01 cái</span></p><p>12. <span style="color: rgb(29, 29, 27);">Bộ dụng cụ tra nước&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</span></p> |  | <p><u>Thông số kỹ thuật</u>:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy có thể di chuyển trên bánh xe</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại Laser: Dye laser (Laser màu)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ phát xung đồng nhất: OPTI</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bước sóng laser: 595nm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ rộng phát xung: <span style="color: rgb(0, 176, 240);">0,3 </span>– 40 (ms)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng phát tia:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ 33J/cm² mức 5mm</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ 19J/cm² mức 7mm</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ 10J/cm² mức 10mm</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ 7J/cm² mức 12mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phát tia: Tay cầm sợi quang học</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển: Giao diện màn hình cảm ứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số phát tia: 0,2 – 1 (Hz)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước chùm tia: 5; 7; 10; 12 (mm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bước sóng <span style="color: rgb(0, 176, 240);">tia</span> dẫn đường: 532nm (xanh); công suất 4mW</p><p><span style="color: rgb(0, 176, 240);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiển phát tia: công tắc trên tay cầm và bàn đạp</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 200 – 240V AC; 3,7kVA; 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước (WxDxH): 49 x 100 x 120 (mm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 175kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống làm mát: Chu trình nước làm lạnh khép kín được kiểm soát</p><p>Màn hình điều khiến: Cảm ứng, kích thước 10,4 inches</p> |  |  | dung dịch màu |  |  | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ | 2021-07-02 | Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ | 2021-07-02
1536 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy trị liệu bằng sóng siêu ngắn | HYJ-IV | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 352500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-10-01 | <p>Máy trị liệu bằng sóng siêu ngắn</p><p>Model: HYJ-IV</p><p>Xuất xứ: Xiangyu – Trung Quốc</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> | <p align="left">Thân máy chính: 01</p> <p align="left">Dây nguồn: 01</p> <p align="left">Tay đỡ: 02</p> <p align="left">Đầu phát cơ bản: 02</p> <p align="left">Cầu chì: 02</p> <p align="left">Cáp đầu ra: 02</p> <p align="left">Sách HDSD: 01</p> | <p align="left">Thân máy chính: 01</p> <p align="left">Dây nguồn: 01</p> <p align="left">Tay đỡ: 02</p> <p align="left">Đầu phát cơ bản: 02</p> <p align="left">Đầu phát hình hộp chữ nhật: 01</p> <p align="left">Đầu phát dạng 3 chiều: 01</p> <p align="left">Cầu chì: 06</p> <p align="left">Cáp đầu ra: 02</p> <p>Sách HDSD: 01</p> | <p align="left">Nguồn điện:&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220V</p> <p align="left">Công suất đầu vào:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800VA</p> <p align="left">Kích thước đầu tản nhiệt:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Φ83×95mm</p> <p align="left">Kích thước tay đỡ:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340nm+380nm</p> <p align="left">Thời gian trị liệu:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0-30 phút</p> <p align="left">Chế độ đầu ra: Liên tục và Xung</p> <p>Tỷ số sóng đứng (SWR):&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt; 3</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1537 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Ø3.5 x 13 mm | 70-1154-IMP0007 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.5</p><p>Chiều dài: 13mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.5</p><p>Chiều dài: 13mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.5</p><p>Chiều dài: 13mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.5</p><p>Chiều dài: 13mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1538 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Giường hồi sức sơ sinh | NRC100 | Phoenix Medical Systems PVT LTD | Ấn Độ | Phoenix Medical Systems PVT LTD | Ấn Độ | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Quốc Tế Việt Nam Ấn Độ |  | Nhóm 6 |  |  | 455000000 | f | Hệ thống | false | 2021-05-18 | 2022-05-18 | <p>Thiết bị hồi sức và sưởi ấm trẻ sơ sinh với thiết kế giường bầu dục xoay 360 độ</p> | <p><strong>Giường hồi sức và sưởi ấm cho trẻ sơ sinh (NRC - 100)</strong></p><p>Ø Giường sưởi hình bầu dục kiểm soát tự động</p><p>Ø Bộ phận hồi sức</p><p>Ø Suction Unit</p><p>&nbsp;</p><p><strong><em>Phụ kiện tiêu chuẩn</em></strong>&nbsp;</p><p>Đầu đo nhiệt độ qua da - 1</p><p> Điện cực tĩnh mạch - 1</p><p> Khay dụng cụ -1 </p> |  | <p><strong>Giường hồi sức và sưởi ấm cho trẻ sơ sinh (NRC - 100)</strong></p><p>&nbsp;Ø Giường sưởi hình bầu dục kiểm soát tự động</p><p>Ø Bộ phận hồi sức</p><p>&nbsp;Ø Suction Unit</p><p><br></p><p><strong><em>Phụ kiện tiêu chuẩn</em></strong></p><p>&nbsp;Ø&nbsp;Đầu đo nhiệt độ qua da - 1</p><p> Ø Điện cực tĩnh mạch - 1</p><p> &nbsp;Ø Khay dụng cụ -1 </p><p class="ql-align-center"><br></p><p> <strong><em>Phụ kiện tùy chọn (Thêm phí)</em></strong></p><p> Ø Điều chỉnh chiều cao bằng động cơ</p><p> &nbsp; Ø Đặt thời gian đo chỉ số Apgar</p><p> Ø Xoay tiện ích dưới giường (2Nos.)</p><p> &nbsp;Ø Đầu đo nhiệt độ qua da cho trẻ sơ sinh (bổ sung)</p><p>Ø Kẹp gắn xi lanh</p><p>Ø Bộ điều chỉnh áp suất để kẹp xi lanh &nbsp;</p><p>Ø Xi lanh oxy có kết nối (5 lít - xi lanh rỗng)</p><p>Ø Bình hút (650 ML) &nbsp;</p><p>Ø Điện cực tĩnh mạch 2 bên (Không kèm khay màn hình) </p><p class="ql-align-right"> &nbsp;</p><p> &nbsp;</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Quốc Tế Việt Nam Ấn Độ | 2021-05-18 | Công ty TNHH Quốc Tế Việt Nam Ấn Độ | 2021-05-18
1539 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Đầu típ Phaco thẳng, loại hấp tiệt trùng | 18254-0235 | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 3322000 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-06-30 | <p>Đầu típ Phaco thẳng, loại hấp tiệt trùng 18254-0235&nbsp;</p> | <p>Đầu típ Phaco thẳng, loại hấp tiệt trùng 18254-0235&nbsp;</p> |  | <p>Đầu típ Phaco thẳng, loại hấp tiệt trùng 18254-0235&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-04-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-04-13
1540 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | BỘ DỤNG CỤ VI PHẪU THANH QUẢN | VPTQ | Amnotec International Medical GmbH | Đức | Amnotec International Medical GmbH | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Đức | Nhóm 3 |  |  | 345000000 | t | Bộ | true | 2021-05-27 | 2021-12-31 | <p><strong>BỘ DỤNG CỤ VI PHẪU THANH QUẢN</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: AMNOTEC – ĐỨC</strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: ĐỨC</strong></p> | <p><strong>BỘ DỤNG CỤ VI PHẪU THANH QUẢN</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: AMNOTEC – ĐỨC</strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: ĐỨC</strong></p><p><strong>Gồm 27 món</strong></p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hàng mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất : 2021</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485, CE</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27
1541 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Nắp chụp thử nghiệm máy Phaco | 18084-M012 | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 229000 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-06-30 | <p>Nắp chụp thử nghiệm máy Phaco 18084-M012&nbsp;</p> | <p>Nắp chụp thử nghiệm máy Phaco 18084-M012&nbsp;</p> |  | <p>Nắp chụp thử nghiệm máy Phaco 18084-M012&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-04-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-04-13
1542 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | AS-280 | E-LAB Biological Science & Technology Co., Ltd | Trung Quốc | E-LAB Biological Science & Technology Co., Ltd | Trung Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 355000000 | t | Cái | true | 2021-01-26 | 2022-01-26 | <p class="ql-align-center"><strong>MODEL: AS 280</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>HÃNG SẢN XUẤT: BIOELAB</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>XUẤT XỨ: TRUNG QUỐC</strong></p> | <p>Máy chính: 1 cái</p><p>Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 1 bộ</p><p>Hóa chất thử máy gồm: Glu, Got, Ure</p><p>Bộ máy tính, máy in: 1 bộ (mua trong nước)</p><p>Hướng dẫn sử dụng: 1 bộ</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2021-01-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2021-01-26
1543 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Terumo Digital Blood Pressure Monitor | ES-W100 | Nissei Precision Instruments (Suzhou) Co., Ltd | Trung Quốc | Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 2000000 | t | Cái | false | 2021-01-06 | 2022-01-05 | <p> Máy đo huyết áp điện tử tự động, loại đo bắp tay, bao gồm đo huyết áp và nhịp tim. Thiết kế nhỏ gọn với màn hình rộng, dễ sử dụng, thuận lợi cho việc đo huyết áp hàng ngày. Màn hình thiết kế như đồng hồ để bàn, có thể sử dụng để theo dõi thời gian hàng ngày. Sử dụng phương pháp đo dao động kế (Oscillometric). Chiều dài dây đo dài, giúp tư thế đo huyết áp thoải mái hơn, không phải cúi sát người vào máy đo. Sử dụng loại pin kiểu “AA” có sẵn trên thị trường.</p> | <p> Máy đo huyết áp điện tử tự động, loại đo bắp tay, bao gồm đo huyết áp và nhịp tim. Thiết kế nhỏ gọn với màn hình rộng, dễ sử dụng, thuận lợi cho việc đo huyết áp hàng ngày. Màn hình thiết kế như đồng hồ để bàn, có thể sử dụng để theo dõi thời gian hàng ngày. Sử dụng phương pháp đo dao động kế (Oscillometric). Chiều dài dây đo dài, giúp tư thế đo huyết áp thoải mái hơn, không phải cúi sát người vào máy đo. Sử dụng loại pin kiểu “AA” có sẵn trên thị trường.</p> |  | <p> Máy đo huyết áp điện tử tự động, loại đo bắp tay, bao gồm đo huyết áp và nhịp tim. Thiết kế nhỏ gọn với màn hình rộng, dễ sử dụng, thuận lợi cho việc đo huyết áp hàng ngày. Màn hình thiết kế như đồng hồ để bàn, có thể sử dụng để theo dõi thời gian hàng ngày. Sử dụng phương pháp đo dao động kế (Oscillometric). Chiều dài dây đo dài, giúp tư thế đo huyết áp thoải mái hơn, không phải cúi sát người vào máy đo. Sử dụng loại pin kiểu “AA” có sẵn trên thị trường.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-06 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-06
1544 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Thang song song tập đi | XYG-1 | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 68750000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-10-01 | <p>THANH SONG SONG TẬP ĐI</p><p>Model: XYG-1</p><p>Xuất xứ: Xiangyu – Trung Quốc</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> | <p>1 - thanh xà</p> <p>2 - cơ cầu điều chỉnh</p> <p>3 - ống lồng dao động</p> <p>4 - ống lồng cố định</p> <p>5 - tấm chỉnh lưu</p> <p>6 - bàn đế</p> | <p>1 - Thanh xà</p> <p>2 - Cơ cầu điều chỉnh</p> <p>3 - Ống lồng dao động</p> <p>4 - Ống lồng cố định</p> <p>5 - Tấm chỉnh lưu</p> <p>6 - Bàn đế</p> <p>7 – Gương điều chỉnh tư thế</p> <p>8 – Đai bảo vệ</p> <p>9 – Đệm lót</p> <p>10 – Bọc thanh xà</p> | <p>Khoảng điều chỉnh độ rộng của xà: (mm) Φ38</p> <p>Khoảng điều chỉnh chiều cao của xà: (mm) 340~640</p> <p>Tải trọng định mức: (kg) 135</p> <p>Độ nghiêng của tấm chỉnh lưu: 15</p> <p>Kích thước: (dài×rộng×cao) (mm) 335×116×78~120</p> <p>Ứng dụng: Dùng cho các bệnh nhân liệt, tập đi, phục hồi chức năng chi dưới</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1545 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Ø3.5 x 16 mm | 70-1154-IMP0008 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.5</p><p>Chiều dài: 16mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.5</p><p>Chiều dài: 16mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.5</p><p>Chiều dài: 16mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 3.5</p><p>Chiều dài: 16mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1546 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng | Máy siêu âm chẩn đoán xách tay gồm đầu dò Convex và Linear | E1 | Sonoscape Medical Corp. | Trung Quốc | Sonoscape Medical Corp. | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 230670000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2021-12-31 | <p>Máy siêm âm chẩn đoán xách tay gồm đầu dò Convex và Linear</p> | <ol><li>Máy siêu âm xách tay model E1</li><li>Đầu dò Convex</li><li>Đầu giò Linear</li></ol> | [7 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | 2020-12-04 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | 2021-04-13
1547 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm chẩn đoán màu gồm đầu dò Convex, Linear và 4D | S22 | Sonoscape Medical Corp. | Trung Quốc | Sonoscape Medical Corp. | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 803850000 | t | Bộ | true | 2020-12-04 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm chẩn đoán màu gồm đầu dò Convex, Linear và 4D</p> | <ol><li>Máy siêu âm màu model S22</li><li>Đầu dò Convex</li><li>Đầu dò Linear</li><li>Đầu dò 4D</li></ol> | [7 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | 2020-12-04 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | 2021-04-13
1548 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm chẩn đoán màu xách tay gồm đầu dò Convex và Linear | E1 Exp | Sonoscape Medical Corp. | Trung Quốc | Sonoscape Medical Corp. | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia |  | Nhóm 6 |  |  | 265620000 | f | Hệ thống | true | 2020-12-04 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm chẩn đoán màu xách tay model E1 Exp</p> | <ol><li>Máy siêu âm chẩn đoán xách tay màu model E1 Exp</li><li>Đầu dò Convex</li><li>Đầu dò Linear</li></ol> | [7 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | 2020-12-04 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | 2021-04-13
1549 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy tách chiết ADN/ARN | Máy tách chiết tinh sạch DNA/RNA tự động | Versa 10 | Aurora Biomed Inc. | Canada | Aurora Biomed Inc. | Canada | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á | Canada | Nhóm null |  |  | 1430000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-18 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-Công nghệ tiên tiến nhất hiện nay: Robotic arm liquid handling.</p><p class="ql-align-justify">-Dùng cho các kit tách sử dụng công nghệ hạt từ.</p><p class="ql-align-justify">-Dùng kit mở, vật tư tiêu hao mở thông dụng.</p><p class="ql-align-justify">-Người sử dụng có thể tự cài đặt quy trình theo nhu cầu sử dụng.</p><p class="ql-align-justify">-Có cả chức năng phân phối mẫu, mix PCR, đặt phản ứng PCR.</p> | <p class="ql-align-justify"><strong>Cung cấp gồm:</strong></p><p class="ql-align-justify">-Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn</p><p class="ql-align-justify">-Bộ lưu điện sin chuẩn lưu được 2h cho toàn hệ thống</p><p class="ql-align-justify">-Hóa chất vận hành hệ thống ban đầu</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Đặc tính kỹ thuật:</strong></p><p class="ql-align-justify">-Có 8 kênh Syringer Pipettor hoạt động độc lập, công nghệ khí.</p><p class="ql-align-justify">-Sử dụng tip 20, 50, 200, 1,000ul thông dụng.</p><p class="ql-align-justify">-Số lượng mẫu thao tác tối đa lên đến 48-96.</p><p class="ql-align-justify">-Có 6 vị trí sàn cho microtitre plate 96 hoặc 384 well.</p><p class="ql-align-justify">-Có adaptor cho tube 0.1ml dạng riêng lẻ hoặc strip.</p><p class="ql-align-justify">-Có adaptor cho deep well reservoirs, tips boxes.</p><p class="ql-align-justify">-Hệ thống vận chuyển plate. Block từ cho 96 deep well plates.</p><p class="ql-align-justify">-Block nhiệt: 2-90<sup>o</sup>C. Bộ lắc ủ nhiệt: T<sup>0</sup> môi trường à 90<sup>o</sup>C.</p><p class="ql-align-justify">-UV lamp khử nhiễm. HEPA filter với hiệu suất lọc 99.99%.</p><p class="ql-align-justify">-V thao tác: 1 – 1,000 ul. Thời gian chạy: Tùy vào protocol.</p><p class="ql-align-justify">-Phần mềm điều khiển thân thiện, cài đặt theo nhu cầu sử dụng.</p><p class="ql-align-justify">-Kích thước: W450xL570xH540. Khối lượng: 31kg.</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">-Tư vấn thiết kế Lab phù hợp tiêu chuẩn ISO17025, 15189</p><p><br></p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á | 2021-05-18 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á | 2021-05-18
1550 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | BỘ DỤNG CỤ PHẨU THUẬT Ổ BỤNG | PTOB | Amnotec International Medical GmbH | Đức | Amnotec International Medical GmbH | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Đức | Nhóm 3 |  |  | 385000000 | t | Bộ | true | 2021-05-27 | 2021-12-31 | <p><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẨU THUẬT Ổ BỤNG</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: AMNOTEC – ĐỨC</strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: ĐỨC</strong></p> | <p><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẨU THUẬT Ổ BỤNG</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: AMNOTEC – ĐỨC</strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: ĐỨC</strong></p><p><strong>Gồm 42 món</strong></p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hàng mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất : 2021</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485, CE</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27
1551 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn và trẻ em | Savina 300 classic | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2021-11-22 | <p>Máy thở cho người lớn và trẻ em, sử dụng máy nén khí trong công nghệ tuabin để tạo khí nén lắp đồng bộ bên trong máy, không cần máy nén khí đi kèm hay hệ thống khí nén trung tâm. Máy nén khí trong với thời gian đáp ứng nhanh và dòng cấp cực đại: 250 lít/ phút</p><p>Theo dõi và điều khiển bằng màn hình TFT màu cảm ứng lắp bên trong máy kích thước 12 inch.</p><p>Có chức năng bù tự động dòng dò trên đường thở, độ nhạy trigger và điều kiện ngắt kỳ thở vào tương ứng với các chế độ:</p><p>Chế độ thở không xâm nhập có thể dùng với tất cả các mode thở.</p> | <p>Máy chính kèm phụ kiện chuẩn bao gồm:<br /> 1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dây nguồn oxy: 01 bộ<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ làm ấm làm ẩm khí thở: 01 bộ<br /> 3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ dây thở dùng nhiều lần hấp tiệt trùng: 02 bộ<br /> 4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mặt nạ chuyên dụng cho thở không xâm lấn: 02 cái<br /> 5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tay đỡ ống thở: 01 cái<br /> 6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Xe đẩy đồng bộ máy, chính hãng sản xuất: 01 cái<br /> 7.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ cảm biến lưu lượng sử dụng nhiều lần: 05 cái<br /> 8.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cảm biến oxy dùng nhiều lần (lắp sẵn trên máy): 02 cái<br /> 9.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phổi giả chính hãng để kiểm tra máy: 01 cái<br /> 10.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-11-13 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1552 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm chẩn đoán màu gồm đầu dò Convex, Linear và 4D | S11 Plus | Sonoscape Medical Corp. | Trung Quốc | Sonoscape Medical Corp. | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 559200000 | t | Bộ | true | 2020-12-04 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm chẩn đoán màu gồm đầu dò Convex, Linear, 4D</p> | <ol><li>Mấy siêu âm màu model S11 Plus</li><li>Đầu dò Convex</li><li>Đầu dò Linear</li><li>Đầu dò 4D</li></ol> | [7 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | 2020-12-04 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | 2021-04-13
1553 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ cao 695 lít | P-6415H | Cisa Production S.r.l | Italy | Cisa Production S.r.l | Italy |  | Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam | Italy | Nhóm 3 |  |  | 3800000000 | t | Chiếc | false | 2021-02-24 | 2021-12-31 | <p>Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ cao 695 lít</p><p>Model: P-6415H</p><p>Hãng sản xuất: Cisa Production S.r.l.&nbsp;</p><p>Xuất xứ: Italy</p> | <p>Máy chính (01 Bộ)</p><p>Xe đẩy trong cho CISA 6415, thép không gỉ (01 Cái)</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy ngoài cho CISA 6415, để nạp/lấy rác, thép không gỉ (02 Cái)</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify"> Buồng chữ nhật kiểu ngang loại hai cửa trượt dọc</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích 695 lít</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước (RxCxS): 660x660x1600 mm</p><p>Trọng lượng rỗng: 1345 Kg</p><p class="ql-align-justify"> Nguồn điện:</p><p class="ql-align-justify">- Điện áp tiêu chuẩn: 400VAC ± 10% 3L + N + PE</p><p class="ql-align-justify">- Điện áp khác (theo yêu cầu): 240VAC ± 10% 3L + PE</p><p>- Tần số: 50Hz / 60Hz</p><p class="ql-align-justify"> Cửa tự động đóng mở, trượt dọc, điều khiển bằng &nbsp;&nbsp;khí nén với điều khiển đóng / mở từ màn hình cảm &nbsp;ứng, với tính năng an toàn cao:</p><p class="ql-align-justify">- Cửa không mở cho đến khi đạt các giá trị áp suất hoặc nhiệt độ được lập trình hoặc khi kết thúc chương trình tiệt trùng.</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống an toàn để ngăn chặn hơi nước đưa vào buồng nếu cửa mở hoặc đóng không hoàn toàn.</p><p class="ql-align-justify">- Van xả an toàn chất lượng cao; thép không gỉ, được giải phóng ở các giá trị áp suất xác định</p><p class="ql-align-justify">- Máy dò mực nước để phát hiện mực nước để ngăn chặn tình trạng làm việc ở mức nước thấp hoặc không có nước.</p><p class="ql-align-justify">- Áp suất mà Buồng có thể chống lại và thử nghiệm tại nhà máy là 5,25 Bar, Áo buồng là 6,44 Bar.</p><p class="ql-align-justify">- Van khí nén để kiểm soát hơi nước vào / ra từ Buồng và áo buồng.</p><p class="ql-align-justify">- Báo động bằng âm thanh hình ảnh với thông báo tin nhắn rõ ràng trong trường hợp trục trặc hoặc lỗi, có khả năng hiển thị lịch sử cảnh báo.</p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ bề mặt bên ngoài. Không vượt quá 45 độ nhờ vật liệu cách nhiệt tốt.</p><p class="ql-align-justify">- Các nút khẩn cấp để tắt trong trường hợp khẩn cấp.</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống an toàn để dừng đóng cửa nếu có chướng ngại vật trên đường cửa chạy.</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống khóa an toàn để ngăn chặn việc mở cửa khi chu trình đang chạy.</p><p> Kết cấu:</p><p>Buồng, áo buồng và cửa&nbsp;làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 316 L</p><p>- Buồng: dày 8.0 mm, AISI 316L / W.Nr.1.4404</p><p>- Áo buồng: dày 5.0 mm, AISI 316L / W.Nr.1.4404</p><p>- Cửa: dày 10.0 mm, AISI 316L / W.Nr.1.4404</p><p>- Khung máy: dày 2.0 mm, AISI 304L / W.Nr.1.4307</p><p>- Tấm ốp ngoài: dày 1.5 mm, AISI 304L / W.Nr.1.4307</p><p>- Hoàn thiện bên ngoài: bề mặt đánh xước &nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam | 2021-02-24 | Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam | 2021-03-18
1554 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Bộ ống dây dùng cho máy mổ Phaco CV-9000R (Infusion Tube) | 18241-M026 | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 7510000 | t | Cái | true | 2021-01-27 | 2021-03-31 | <p>Bộ ống dây dùng cho máy mổ Phaco CV-9000R (Infusion Tube)</p> | <p>Bộ ống dây dùng cho máy mổ Phaco CV-9000R (Infusion Tube)</p> |  | <p>Bộ ống dây dùng cho máy mổ Phaco CV-9000R (Infusion Tube)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27
1555 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Hệ thống tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma Sterrad 100NX công nghệ All Clear | 10104006 | Jabil Inc. | Mỹ | Advanced Sterilization Products, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Thương Mại Dược phẩm Long Giang |  | Nhóm 1 |  |  | 8027212073 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị khử trùng dùng trong y tế, phẫu thuật (Ví dụ: máy hấp tiệt trùng; nồi hấp tiệt trùng; máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ plasma;...)</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Dược phẩm Long Giang | 2020-11-09 | Công ty TNHH Thương Mại Dược phẩm Long Giang | 2020-11-11
1556 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Máy in phim X-quang | Drystar AXYS | Drystar AXYS | Agfa ( Wuxi) Imaging Co., Ltd. | Trung Quốc | Agfa NV | Bỉ |  | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 220000000 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>Máy in phim XQUANG </p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2021-04-13 | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2021-04-13
1557 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Ø4.3 x 8 mm | 70-1154-IMP0009 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 4.3</p><p>Chiều dài: 8mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 4.3</p><p>Chiều dài: 8mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 4.3</p><p>Chiều dài: 8mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 4.3</p><p>Chiều dài: 8mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1558 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Máy in phim X-quang | Drystar 5302 | Drystar 5302 | Agfa ( Wuxi) Imaging Co., Ltd. | Trung Quốc | Agfa NV | Bỉ |  | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 150000000 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>Máy in phim Xquang</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2021-04-13 | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2021-04-13
1559 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy gây mê | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê | Fabius plus | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 1 |  |  | 1200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-02 | 2021-11-22 | <p>Máy gây mê giúp thở sử dụng cho trẻ em đến người lớn.</p><p>Máy sử dụng công nghệ Piston điều khiển bằng điện, không tiêu thụ khí nén để vận hành</p><p>Thích hợp cho gây mê dòng thấp</p> | <p>1. Máy giúp thở đồng bộ với máy mê: 01 cái</p><p>2. Dây dẫn khí O2, khí nén: 01 cái/mỗi loại</p><p>3. Bình bốc hơi SEVOFLURANE: 01 bình</p><p>4. Bộ dây thở kèm bóp bóng cho người lớn sử dụng nhiều lần, chính hãng cung cấp: 01 bộ</p><p>5. Bộ dây thở kèm bóp bóng cho trẻ em sử dụng nhiều lần, chính hãng cung cấp: 01 bộ</p><p>6. Mặt nạ gây mê cho người lớn sử dụng nhiều lần, chính hãng cung cấp: 01 cái</p><p>7. Mặt nạ gây mê cho trẻ em sử dụng nhiều lần, chính hãng cung cấp: 01 cái</p><p>8. Cảm biến ôxy: 01 cái</p><p>9. Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần: 05 cái</p><p>10. Dây dẫn khí thải mê dài 5m: 01 bộ</p><p>11. Hệ thống xe đẩy 4 bánh, có phanh hãm, đồng bộ: 01 bộ</p><p>12. Can vôi sôđa 5 lít: 01 can</p><p>13. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-12-02 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1560 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | A2 Basic | Onbo Electronic (Shenzhen) Co., Ltd | Trung Quốc | Microlife Corporation | Đài Loan | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát |  | Nhóm 4 |  |  | 1050000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Đo huyết áp&nbsp;bắp tay Kiểm nghiệm lâm sàng cho độ chính xác bởi Hiệp hội cao huyết áp Anh Quốc (BHS), Hiệp hội tăng huyết áp Châu Âu (ESH ).</span></p> | <ul><li class="ql-align-justify">Đo huyết áp và nhịp tim</li><li class="ql-align-justify">Kiểm nghiệm lâm sáng cho độ chính xác bởi Hiệp hội cao huyết áp Anh Quốc (BHS),Hiệp hội tăng huyết áp Châu Âu (ESH )</li><li class="ql-align-justify">Đo êm và thoải mái với công nghệ Gentle+</li><li class="ql-align-justify">Cảnh báo sớm rối loạn tim mạch với công nghệ PAD</li><li class="ql-align-justify">Cảnh báo cao huyết áp với cột phân loại huyết áp chuẩn</li><li class="ql-align-justify">Thao dõi huyết áp với bộ nhớ 30 lần</li><li class="ql-align-justify">Lưu ngày giờ/tháng năm</li><li class="ql-align-justify">Tặng kèm túi đeo</li></ul><p><br></p> |  | <ul><li class="ql-align-justify">Nhiệt độ vận hành:10 - 40 °C / 50 - 104 °F</li><li class="ql-align-justify">Nhiệt độ lưu giữ:-20 - +55 °C / -4 - +131 °F</li><li class="ql-align-justify">Độ ẩm an toàn: 15 - 95% độ ẩm tương đối</li><li class="ql-align-justify">Trọng lượng: 340 g (bao gồm pin)</li><li class="ql-align-justify">Kích thước: 136 x 82 x 57 mm</li><li class="ql-align-justify">Phương pháp đo:Đo&nbsp;dao&nbsp;động,&nbsp;tương&nbsp;ứng&nbsp;với&nbsp;phương pháp Korotkoff, giai đoạn I tâm thu, giai đoạn V tâm trương</li><li class="ql-align-justify">Tầm đo: Huyết áp: 20 - 280 mmHg</li><li class="ql-align-justify">Nhịp tim: 40 - 200 nhịp/phút</li><li class="ql-align-justify">Áp suất túi hơi: 0 - 299 mmHg</li><li class="ql-align-justify">Bộ nhớ: Tự động lưu 30 lần gần nhất</li><li class="ql-align-justify">Độ phân giải: 1 mmH</li><li class="ql-align-justify">Độ chính xác(huyết áp):±3 mmHg</li><li class="ql-align-justify">Độ chính xác(nhịp tim):±5% giá trị đọc</li><li class="ql-align-justify">Nguồn điện: a) 4 pin AA 1,5 V b)&nbsp;Chỉnh&nbsp;lưu&nbsp;DC&nbsp;6V/600&nbsp;mA (tùy&nbsp;chọn mua thêm)</li><li class="ql-align-justify">Tiêu chuẩn tham chiếu:EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;IEC 60601-1-2 (EMC)</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-08 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-08
1561 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim có tạo nhịp ngoài kèm monitor | R series | Zoll Medical Corporation | Mỹ | Zoll Medical Corporation | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 1108000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>Hàng mới 100%</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy sốc tim kèm máy in nhiệt và phụ kiện tiêu chuẩn: 1 bộ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;Bản cực sốc tim cho người lớn và trẻ em: 1 bộ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;Điện cực dán sốc tim, tạo nhịp ngoài, dùng một lần cho người lớn: 1 hộp (8 cái)</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;Cáp kết nối cảm biến ép tim: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;Cáp điện tim 3 kênh: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực ECG: 1 hộp</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel sốc tim: 1 hộp (12 tuýp)</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in nhiệt: 1 hộp (10 tập)</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin Lithium Ion: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ sạc pin: 1 bộ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp đo SpO2: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensor đo SpO2 người lớn dùng nhiều lần: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensor đo EtCO2 dòng chính, dùng nhiều lần: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Adapter đường thở EtCO2 người lớn dùng nhiều lần: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Adapter đường thở EtCO2 người lớn/trẻ em dùng một lần: 1 hộp (10cái)</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống hơi đo huyết áp không xâm lấn: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp dùng nhiều lần, 3 cỡ (người lớn, trẻ vị thành niên, trẻ em): 3 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẻ nhớ: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẻ wifi: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi đựng máy: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mô hình ép tim nửa người: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ mô phỏng điện tim có lọc nhiễu điện tim: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực đào tạo và cáp nối: 1 cái</p> | <p><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong style="color: black;"><u>THÔNG TIN CHUNG:</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: từ 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế: ISO 13485, CE, FDA</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cung cấp: AC: 220 – 240 V, 50 Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Nhiệt độ tối đa: 40°C</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Độ ẩm tối đa: 95% không ngưng tụ</span></p><p><strong>II.&nbsp;&nbsp;</strong><strong style="color: black;"><u>CẤU HÌNH THIẾT BỊ</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy sốc tim kèm máy in nhiệt và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bản cực sốc tim cho người lớn và trẻ em: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực dán sốc tim, tạo nhịp ngoài, dùng một lần cho người lớn: 1 hộp (08 cái)</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp kết nối cảm biến ép tim: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp điện tim 3 kênh: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực ECG: 01 hộp</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel sốc tim: 01 hộp (12 tuýp)</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in nhiệt: 01 hộp (10 tập)</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin Lithium Ion: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ sạc pin: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp đo SpO2: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensor đo SpO2 người lớn dùng nhiều lần: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensor đo EtCO2 dòng chính, dùng nhiều lần: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Adapter đường thở EtCO2 người lớn dùng nhiều lần: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Adapter đường thở EtCO2 người lớn/trẻ em dùng một lần: 1 hộp (10 cái)</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống hơi đo huyết áp không xâm lấn: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp dùng nhiều lần, 03 cỡ (người lớn, trẻ vị thành niên, trẻ em): 03 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẻ nhớ: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẻ wifi: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi đựng máy: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mô hình ép tim nửa người: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ mô phỏng điện tim có lọc nhiễu điện tim: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực đào tạo và cáp nối: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p><p><br></p> | <p>Thông số kỹ thuật như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26
1562 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | 3NZ1-1P | Onbo Electronic (Shenzhen) Co., Ltd | Trung Quốc | Microlife Corporation | Đài Loan | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát |  | Nhóm 4 |  |  | 780000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Máy đo huyết áp Microlife BP-3NZ1-1P là dòng sản phẩm cao cấp thế hệ mới của Microlife, máy được trang bị các công nghệ tiên tiến nhất của thế giới.</span></p> | <ul><li class="ql-align-justify">Đo huyết áp và nhịp tim.</li><li class="ql-align-justify">Kiểm nghiệm lâm sáng cho độ chính xác bởi Hiệp hội Cao Huyết Áp Anh Quốc (BHS),Hiệp hội Tăng Huyết Áp Châu Âu (ESH).</li><li class="ql-align-justify">Đo êm và thoải mái với công nghệ Gentle+.</li><li class="ql-align-justify">Cảnh báo sớm rối loạn tim mạch với công nghệ PAD.</li><li class="ql-align-justify">Bộ nhớ 1 lần đo gần nhất.</li><li class="ql-align-justify">Tặng kèm túi đeo.</li></ul><p><br></p> |  | <ul><li class="ql-align-justify">Nhiệt độ vận hành:10 - 40 °C / 50 - 104 °F.</li><li class="ql-align-justify">Nhiệt độ lưu giữ:-20 - +55 °C / -4 - +131 °F.</li><li class="ql-align-justify">Độ ẩm an toàn: 15 - 95% độ ẩm tương đối.</li><li class="ql-align-justify">Trọng lượng: 319 g (bao gồm pin).</li><li class="ql-align-justify">Kích thước: 146 x 65 x 46 mm.</li><li class="ql-align-justify">Phương pháp đo:Đo&nbsp;dao&nbsp;động.</li><li class="ql-align-justify">Tầm đo: Huyết áp: 20 - 280 mmHg.</li><li class="ql-align-justify">Nhịp tim: 40 - 200 nhịp/phút.</li><li class="ql-align-justify">Áp suất túi hơi: 0 - 299 mmHg.</li><li class="ql-align-justify">Bộ nhớ: 1 lần nhớ.</li><li class="ql-align-justify">Độ chính xác(huyết áp):±3 mmHg.</li><li class="ql-align-justify">Độ chính xác(nhịp tim):±5% giá trị đọc.</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-08 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát | 2020-12-08
1563 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-7322 | HEM-7322 | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 5 |  |  | 2980000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay</p> | <p>1. Máy chính</p><p>2. Vòng bít</p><p>3. Vỉ 4 pin AA</p><p>4. Bộ đổi điện (mua thêm)</p> |  | <p>- Phương pháp đo: Đo dao động.</p><p>- Giới hạn đo:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Huyết áp: từ 0 đến 299 mm Hg</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhịp tim: từ 40 đến 180 nhịp/phút.</p><p>- Độ chính xác:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Huyết áp:&nbsp;<span style="color: rgb(34, 34, 34);">± 3 mm Hg.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhịp tim:&nbsp;± 5%</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Tự động bơm và xả khí.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Dùng 4 pin kiềm Alkaline AA hoặc bộ đổi nguồn điện.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Trọng lượng: 380g (không bao gồm pin).</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Kích thước máy: Khoảng 124 (rộng) x 90 (cao) x 161 (dài) mm.</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29
1564 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | BỘ PHẨU THUẬT TIẾT NIỆU | PTTN | Amnotec International Medical GmbH | Đức | Amnotec International Medical GmbH | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Đức | Nhóm 3 |  |  | 86000000 | t | Bộ | true | 2021-05-27 | 2021-12-31 | <p><strong>BỘ PHẨU THUẬT TIẾT NIỆU</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: AMNOTEC – ĐỨC</strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: ĐỨC</strong></p> | <p><strong>BỘ PHẨU THUẬT TIẾT NIỆU</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: AMNOTEC – ĐỨC</strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: ĐỨC</strong></p><p><strong>Gồm 35món</strong></p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hàng mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất : 2021</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485, CE</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27
1565 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | Buồng đo thính lực | S40 B | Sibel S.A.U. | Tây Ban Nha | Sibel S.A.U. | Tây Ban Nha | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 359600000 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>Model: S40 B&nbsp; </p><p>Hãng SX/ Manufacturer: Sibel </p><p>Xuất xứ/ Origin: Tây Ban Nha/ Spain </p><p>Mới 100%/ 100% new </p> | <p>01- Buồng chính</p><p>01- Đèn Led 35W&nbsp; </p><p>06- Jack kết nối</p><p>01- Bộ dây nguồn</p> |  | <p>-Kích thước bên ngoài: 110 x 110 x 213 cm&nbsp; </p><p>- Kích thước bên trong: 97 x 97 x 190 cm&nbsp; </p><p>- Kích thước cửa sổ: 70 x 58 cm, gồm 2 lớp kính&nbsp; </p><p>- Kích thước bàn: 90 x 50 cm&nbsp; </p><p>Tính năng:&nbsp; </p><p>- Mức giảm âm thanh tối đa ở 5KHz (dB)&nbsp; </p><p>- Mức giảm âm thanh trung bình (± 3 dB): 36 dB&nbsp; </p><p>- Khối lượng xấp xỉ: 346 kg&nbsp; </p><p>- Vật liệu bề ngoài: tấm Melamine trắng </p><p>- Vật liệu bên trong: Vật liệu xốp cách âm hình chóp </p><p>- Tấm lót sàn: Vật liệu Polyester </p><p>- Thông gió: có hệ thống thông gió tự nhiên </p><p>- Hệ thống Trường tự được lắp ráp sẵn </p><p>- Cửa khóa trung tâm </p><p>- Chiếu sáng: đèn Led </p><p>- Nguồn cung cấp: 220 V, 50-60 Hz&nbsp; </p><p>- Nguồn kết nối: 5 jack 6.3mm và 1 jack 3.5mm + USB&nbsp; </p><p>- Công suất: 50W&nbsp; </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-13 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-13
1566 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy tán sỏi | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Rifle | HNT Medical Co., Ltd | Hàn Quốc | HNT Medical Co., Ltd | Hàn Quốc |  | Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 5200000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-18 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Máy tán sỏi ngoài cơ thế</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Model: Rifle</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">hãng sản xuất: HNT</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Xuất xứ: Hàn Quốc</span></p> | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Phạm vi cung cấp</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Máy chính (1 bộ)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Bộ PC (1bộ)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Bảng điều khiển OP (1bộ)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Bồn nước có sẵn 10 bộ lọc nước (1bộ)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Màng (Thấp, Cao) (1cái)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Bộ lọc nước (10bộ)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Bộ máy phát (1bộ)</span></p> |  | <p>- MÁY TẠO SÓNG XUNG KÍCH</p><p>+ Loại điện thủy lực</p><p>+ Độ sâu tiêu điểm 140 mm</p><p>+ Áp suất 1100 Bar</p><p>+ Kích thước tiêu điểm: 4Ø X 55mm</p><p>+ Mật độ năng lượng: 0 ~ 1mJ/mm2</p><p>+ Khoảng sóng xung kích: 0,6 ~ 10 giây</p><p>+ Tự động lựa chọn điện áp để tạo sóng xung kích (có thể thay đổi 10 mức). Mức 1(14 kV) ~ Mức 10(23kV)</p><p>+ Sóng xung kích mỗi phiên: 1500 hoặc hơn</p><p>+ Loại máy phát biến tần</p><p>- C-ARM</p><p>+ SID: 950 mm</p><p>+ Tốc độ quay: Dưới 5 giây&nbsp;</p><p>+ Phạm vi xoay: 30 ° (Cả trái và phải)</p><p>- BÀN ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN</p><p>+ Kích thước khoảng 2.200 X 770 mm</p><p>+ Chuyển động lên-xuống: 300 mm</p><p>+ Di chuyển trái-phải: 150 mm</p><p>+ Chuyển động tiến-lùi: 150 mm</p><p>+ Chịu trọng lượng tối đa 400kg</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam | 2021-03-18 | Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam | 2021-04-23
1567 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy gây mê | Máy gây mê kèm thở, có theo dõi khí mê | Máy gây mê kèm thở | Atlan A300 | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 1 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-21 | 2021-11-21 | <p>Thiết bị được sử dụng cho người lớn, trẻ em, sơ sinh.&nbsp;</p><p>Màn hình cảm ứng 15,3 "(38,9 cm), độ phân giải 1280x768 pixel, nội dung trên màn hình có thể cài đặt, quản lý báo động thông minh với hệ thống hỗ trợ chuyên sâu và 01 màn hình LCD hiển thị áp suất đường dẫn khí, trạng thái cung cấp pin và khí.Thiết bị sử dụng máy thở với piston, vận hành bằng điện, không cần khí vận hành. Máy thở tích hợp bộ làm ấm.&nbsp;</p><p>Tất cả các bộ phận dẫn khí đến bệnh nhân đều có thể hấp tiệt trùng được.</p><p>Thiết bị có bộ trộn khí được điều khiển cơ học với chức năng đo lưu lượng điện tử, các chỉ số lưu lượng khí hiện số và đồng hồ đo lưu lượng ảo.</p> | <p>Máy chính với màn hình hiển thị cảm ứng 15,3 inch được thiết kế tích hợp đồng bô với máy chính: 01 cái</p><p> Màn hình LCD (hiển thị áp lực nguồn khí, trạng thái cung cấp pin và khí), được tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p> Bộ lưu lượng kế oxy tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 bộ</p><p> Bình bốc hơi: 01 bộ</p><p> Cảm biến đo lưu lượng (flow sensor), sử dụng nhiều lần: 05 cái</p><p> Dây thở cho người lớn kèm bóp bóng, sử dụng nhiều lần: 01 bộ</p><p> Dây thở cho trẻ em kèm bóp bóng, sử dụng nhiều lần: 01 bộ</p><p> Mặt nạ gây mê cho người lớn, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p> Mặt nạ gây mê cho trẻ em, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p> Dây dẫn khí O2 và khí air: 01 bộ</p><p> Bộ chuyển đổi gây mê nửa kín sang gây mê hở, tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 bộ&nbsp;</p><p> Vôi Soda, bình 5 Lít: 01 bộ</p><p> Xe đẩy đồng bộ 4 bánh xe có phanh hãm, tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p> Bộ thải khí mê thừa chủ động, tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 bộ</p><p> Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-11-13 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1568 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-7124 | HEM-7124 | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 5 |  |  | 1180000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay</p> | <p> 1. Máy chính</p><p>2. Vòng bít</p><p>3. Vỉ 4 pin AA</p><p>4. Bộ đổi điện (mua thêm) </p> |  | <ul><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Kích thước màn hình: 59mmx43mm</span></li><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Trọng lượng máy: Khoảng 250g (không bao gồm pin)</span></li><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Độ chính xác: (Huyết áp: ±3 mm Hg. ¦ Nhịp tim: ±5%.)</span></li><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Tuổi thọ pin: 1000 lần</span></li><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Kích thước máy: Khoảng 103 (rộng) x 80 (cao) x 129 (dài) mm</span></li><li><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8);">Kích thước vòng bít: Vòng bít với chu vi bắp tay từ 22 tới 32cm</span></li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29
1569 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-7156A | HEM-7156A | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 5 |  |  | 1900000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay</p> | <p>1. Máy chính</p><p>2. Vòng bít</p><p>3. Vỉ 4 pin AA</p><p>4. Bộ đổi điện</p> |  | <p>ABC</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29
1570 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-6232T | HEM-6232T | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 5 |  |  | 2050000 | t | Cái | false | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay</p> | <p>1. Máy chính</p><p>2. Vòng bít</p><p>3. Vỉ 4 pin AAA</p> |  | <p>&nbsp;Phương pháp đo: Đo dao động.</p><p>&nbsp;</p><p>- Giới hạn đo:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Huyết áp: 0 tới 299 mm Hg</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút.</p><p>- Độ chính xác:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Huyết áp: ±3 mm Hg.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhịp tim: ±5%.</p><p>&nbsp;</p><p>- Tự động bơm và xả khí.</p><p>- Pin: 2 pin AAA.</p><p>- Trọng lượng: 90g (không gồm pin).</p><p>- Kích thước máy : Khoảng 91 (rộng) x 63.4 (cao) x 13.4 (dài) mm</p><p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29
1571 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-7156 | HEM-7156 | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 5 |  |  | 1450000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay.</p> | <p>1. Máy chính</p><p>2. Vòng bít</p><p>3. Vỉ 4 pin AA</p><p>4. Bộ đổi điện (mua thêm)</p> |  | <ul><li>Chất liệu vỏ máy:&nbsp;Nhựa y tế</li><li>Loại Pin:&nbsp;4 x 1,5V (kiểu AA)</li><li>Loại máy đo:&nbsp;Đo huyết áp bắp tay</li><li>Công nghệ đo&nbsp;Intellisense</li><li>Màu sắc:&nbsp;Trắng</li><li>Màn hình hiển thị:&nbsp;Có</li><li>Đo nhịp tim:&nbsp;Có</li><li>Chu vi vòng bít:&nbsp;22 - 42cm</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29
1572 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-6161 | HEM-6161 | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 5 |  |  | 880000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay</p> | <p>1. Máy chính</p><p>2. Vòng bít</p><p>3. Vỉ 4 pin AAA</p> |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Phương pháp đo: Đo dao động.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Giới hạn đo:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Huyết áp: 0 tới 299 mm Hg</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;- Độ chính xác:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Huyết áp: ±3 mm Hg.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nhịp tim: ±5%.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Tự động bơm và xả khí.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Pin: 2 pin AAA.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;- Trọng lượng: 101g (không gồm pin).</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;- Kích thước máy : Khoảng 78 (rộng) x 60 (cao) x 21 (dài) mm.</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29
1573 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron HEM-7361T | HEM-7361T | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Việt Nam | Omron Healthcare Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 2800000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay</p> | <p>1. Máy chính</p><p>2. Vòng bít</p><p>3. Vỉ 4 pin AA</p><p>4. Bộ đổi điện (mua thêm)</p> |  | <ul><li>Phương pháp đo: <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Dao động</span></li><li>Màn hình hiển thị: <span style="color: rgb(51, 51, 51);">LCD</span></li><li>Đo nhịp tim<span style="color: rgb(51, 51, 51);">40 tới 180 nhịp/phút</span></li><li>Dải đo<span style="color: rgb(51, 51, 51);">0 tới 299 mm Hg</span>,&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">0 - 299 mmHg</span></li><li>Bộ nhớ<span style="color: rgb(51, 51, 51);">100 kết quả đo cho mỗi người</span></li><li>Độ chính xác<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Huyết áp&nbsp;(± 3 mmHg)</span>,&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Nhịp tim&nbsp;(± 5%)</span></li><li>Chu vi vòng bít<span style="color: rgb(51, 51, 51);">220mm - 420mm</span></li><li>Kích thước<span style="color: rgb(0, 113, 196);">191mm x 85mm x 120mm</span></li><li>Tuổi thọ pin<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Khoảng 1.000 lần đo</span></li><li>Trọng lượng sản phẩm<span style="color: rgb(51, 51, 51);">460g</span></li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29
1574 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy gây mê | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê giúp thở | Siesta I Whispa | Dameca A/S | Đan Mạch | Dameca A/S | Đan Mạch |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Cái | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Thiết kế mảnh khảnh, Siesta I Whispa là một sự lựa chọn phù hợp cho tất cả các phòng phẫu thuật, chiếm không gian ít nhất.&nbsp;Bánh xe đôi cho phép máy có thể di chuyển mượt mà và dễ dàng.&nbsp;Trong trường hợp không gian sàn bị giới hạn, có thể treo trần và gắn tường</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-10-21 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2021-04-05
1575 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | BUỒNG ĐO THÍNH LỰC CAO CẤP | S-PREMIUM B | Sibel S.A.U. | Tây Ban Nha | Sibel S.A.U. | Tây Ban Nha | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 412000000 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>Model: S-PREMIUM B </p><p>Hãng SX/ Manufacturer: Sibel </p><p>Xuất xứ/ Origin: Tây Ban Nha/ Spain </p><p>Mới 100%/ 100% new </p><p>Tiêu chuẩn/Standard: ISO, CE&nbsp; </p> | <p>01- Buồng chính</p><p>01- Đèn Led</p><p>06- Jack kết nối</p><p>01- Bộ dây nguồn</p> |  | <p> 1. Kích thước</p><p>Kích thước tổng quát :138x106x222cm </p><p>Kích thước ngoài của cửa: 75x210cm </p><p>Kích thước trong của cửa: 63x179cm </p><p>Kích thước cửa sổ: 60x60cm </p><p>2. Đặc tính </p><p>Hệ số suy giảm ở 10kHz: 42.5dB </p><p>Hệ số suy giảm ở 5kHz: 37dB </p><p>Hệ số suy giảm global (±3dB): 31dB </p><p>Trọng lượng: 500Kg </p><p>Cửa sổ: Khung PVC 2 lớp tráng men</p><p>Cửa chính: Khung PVC 2 lớp tráng men</p><p>Chốt: 4 bản lề và 7 chốt</p><p>Chất liệu: Silent blocks </p><p>Bàn ngoài buồng (cm): Loại tháo rời 113 x 45 x 3</p><p>Bàn trong buồng (cm): Có</p><p>Gia công ngoài buồng: Sơn (gốc nước)</p><p>Gia công trong buồng: Sơn dầu gốc nước tích hợp tấm cách âm</p><p>Thông khí: Hệ thống thông gió tự nhiên (Tùy chọn: Hệ thống thông khí cưỡng bức)</p><p>Đèn chiếu: Đèn LED 220V, 50/60Hz/ </p><p>Khả năng tháo rời: Có</p><p>Nguồn điện: 220V/60Hz </p><p>Công suất/ Capacity: 50W </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-13 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-13
1576 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Ø4.3 x 10 mm | 70-1154-IMP0010 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 4.3</p><p>Chiều dài: 10mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 4.3</p><p>Chiều dài: 10mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 4.3</p><p>Chiều dài: 10mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 4.3</p><p>Chiều dài: 10mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1577 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy gây mê | Máy gây mê kèm thở, có theo dõi khí mê | Máy gây mê kèm thở, có theo dõi khí mê | Atlan A350 | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 1 |  |  | 2000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-02-25 | 2022-02-25 | <p>Thiết bị được sử dụng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh&nbsp;&nbsp;</p><p>Màn hình cảm ứng 15,3 "(38,9 cm), độ phân giải 1280x768 pixel, nội dung màn hình hiển thị có thể tùy biến cài đặt, quản lý báo động thông minh và 01 màn hình LCD hiển thị áp suất đường dẫn khí, trạng thái cung cấp pin và khí</p><p>Thích hợp gây mê dòng thấp (low flow) và dòng tối thiểu (minimal flow)</p><p>Thiết bị có bộ trộn khí bằng điện tử</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính với màn hình hiển thị cảm ứng 15,3 inch được thiết kế tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD (hiển thị áp lực nguồn khí, trạng thái cung cấp pin và khí), được tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lưu lượng kế oxy gắn ngoài, tích hợp đồng bộ với máy chính: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối đo khí mê, tích hợp sẵn trong máy: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ chuyển đổi gây mê nửa kín sang gây mê hở, tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bẫy nước: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây trích khí mẫu: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình bốc hơi: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến đo lưu lượng (flow sensor) sử dụng nhiều lần: 05 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây thở cho người lớn kèm bóp bóng, sử dụng nhiều lần: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây thở cho trẻ em kèm bóp bóng, sử dụng nhiều lần: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt nạ gây mê cho người lớn, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt nạ gây mê cho trẻ em, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây dẫn khí O2 và khí air: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vôi Soda, bình 5 Lít: 01 bình</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy đồng bộ 4 bánh xe có phanh hãm, tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>Thông tin theo PI đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-02-25 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1578 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động Omron JPN600 | JPN600 | Omron Healthcare Co., Ltd | Nhật Bản | Omron Healthcare Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 1980000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo huyết áp và nhịp tim, vị trí đo bắp tay</p> | <p>1. Máy chính</p><p>2. Vòng bít</p><p>3. Vỉ 4 pin AA</p><p>4. Bộ đổi điện (mua thêm)</p> |  | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;-&nbsp;Phương pháp đo: Đo dao động.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Giới hạn đo:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Huyết áp: 0 tới 299 mm Hg</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Độ chính xác:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Huyết áp: ±3 mm Hg.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhịp tim: ±5%.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Tự động bơm và xả khí.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Pin: 4 pin AAA hoặc&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">bộ đổi điện OMRON chính hãng (PHỤ KIỆN MUA THÊM)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Trọng lượng: 280g (không gồm pin).</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29
1579 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động để bàn BPBIO750 | BPBIO750 | InBody Co., Ltd | Hàn Quốc | InBody Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 77635000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-02-07 | <p>Máy đo huyết áp chuyên nghiệp tự động BPBIO750</p><p>- Thuận tiện đo cả hai cánh tay với thiết kế nhọn gọn</p><p>- Di chuyển vòng bit tạo tư thế đúng khi tiếp xúc gần với cánh tay đo</p><p>- Cảm biến khuỷu tay di chuyển tạo ra sự chính xác bằng cách phản ánh hình dạng của cánh tay đo</p><p>- Guide-display thuận tiện cho việc đo lường cá nhân</p><p>- Màn hình lớn giúp tầm nhìn được thuận lợi</p><p>- Bảng kết quả có thể lựa chọn thêm&nbsp;đường nhịp tim, biểu đồ kết quả huyết áp, xác nhận tư thế đo, cảm giác chung về kết quả huyết áp và có thể chèn logo.</p><p>- Vật dụng dể vệ sinh, bao vải đo có thể tháo rời</p><p>- Chức năng tiết kiệm điện tự động, vào chế độ ngủ khi chờ hơn 2 phút</p><p>- Phát hiện sóng xung không đều</p><p>- Dể dàng kiểm soát cho việc quản lý, nút Start/Stop thuận tiện ở mặt trước và mặt sau của BPBIO750</p><p>Chi tiết vui lòng truy cập:&nbsp;medisol.vn</p><p>&nbsp;</p> | <ol> <li>Thân máy InBody BPBIO750.</li> <li>Dây cáp nguồn (AC 250V 10A 1.8m).</li> <li>2 cuộn giấy in.</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng.</li> <li>2 vòng bít (1 vòng đã gắn sẳn vào máy).</li> </ol> | <ol> <li>Bàn đặt máy, kèm 2 vít cố định (Sản phẩm mua kèm).</li> <li>Ghế ngồi (Sản phẩm mua kèm).</li> </ol> | <p>Thông số kỹ thuật chính:</p> <p>Phương pháp đo: dao động</p> <p>Phương pháp tăng áp: tự động</p> <p>Phương pháp giảm áp: tự động</p> <p>Phương pháp xả: xả nhanh tự động</p> <p>Vòng bit: vận hành tự động,&nbsp;hệ thống dây đai ép bằng động cơ giảm tốc</p> <p>Phạm vi đo: 0 - 300 mmHg, 30 - 240 bpm (nhịp)</p> <p>Độ chính xác: +-2 mmHg, nhịp tim +-1,5%</p> <p>Kết quả đo: huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, nhịp tim, huyết áp, huyết áp trung bình, áp suất sản phẩm.</p> <p>Thời lượng đo: 30 giây (20 - 50 giây tùy vào từng người)</p> <p>Thời gian tăng áp: 10 giây</p> <p>Đơn vị tối thiểu: 1 mmHg</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-07 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2021-01-23
1580 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | BÀN THỰC HIỆN THỦ THUẬT ĐA NĂNG VỚI KHẢ NĂNG C-ARM | SONESTA 6210 | Sonesta Medical AB | Thụy Điển | Sonesta Medical AB | Thụy Điển | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED |  | Nhóm 3 |  |  | 2270000000 | f | Bộ | true | 2021-06-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>BÀN THỰC HIỆN THỦ THUẬT ĐA NĂNG VỚI KHẢ NĂNG C-ARM</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: SONESTA 6210</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng sản xuất: SONESTA/THỤY ĐIỂN</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất xứ: THỤY ĐIỂN</strong></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>+ 01 bộ điều khiển cầm tay</p><p>+ 01 bộ phễu</p><p>+ 01 bệ để tay</p><p>+ 02 bộ để chân</p><p>+ 01 ray bên</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HDSD tiếng anh + tiếng việt: 01 bộ</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài không có chỗ để chân / phần mở rộng chân: 156 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài với chỗ để chân / phần mở rộng chân: 196 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rộng: 99 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao (có đệm): 50 – 130 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng: 250 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 120/230V, 24 DC output&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-10 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2021-07-09
1581 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | Medel Elite | Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd | Trung Quốc | Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd | Italy | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh |  | Nhóm 6 |  |  | 1750000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><strong>Máy đo huyết áp bắp tay tự động ELITE</strong></p> <p>Medel ELITE là máy đo huyết áp bắp tay cao cấp hoàn toàn tự động, máy được trang bị công nghệ Soft Inflate cho phép đo nhanh và chính xác hơn. Bơm nhẹ nhàng và thoải mái, cho phép thời gian đo ngắn hơn với độ chính xác cao nhất. Medel ELITE trang bị chức năng T3 cho phép tính kết quả trung bình của 3 lần đo gần nhất rất đơn giản và hoàn toàn tự động. Với màn hình lớn, được trang bị đèn nền nên người dùng dễ dàng đọc các chỉ số đo một cách rõ ràng, thậm chí cả trong bóng tối hoặc ở điều kiện thiếu sáng.</p> | <p>1. Thân máy chính</p> <p>2. Bao quấn huyết áp</p> <p>3. Túi đựng</p> <p>4. Hướng dẫn sử dụng</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31
1582 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp điện tử | HEM-7130L | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Việt Nam | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia |  | Nhóm 5 |  |  | 1800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-06-30 | <p><strong>Cấu hình:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>1.&nbsp;Máy chính: 01 máy</p><p>2.&nbsp;Bộ pin tiểu: 04 cục</p><p>3.&nbsp;Vòng bít size: 01 cái</p><p>4.&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 02 bộ</p> | <p><strong>Cấu hình:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p>1.&nbsp; Máy chính: 01 máy</p> <p>2.&nbsp; Bộ pin tiểu: 04 cục</p> <p>3.&nbsp; Vòng bít size: 01 cái</p> <p>4.&nbsp; Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 02 bộ</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2020-11-03 | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2021-02-25
1583 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Ø4.3 x 11.5 mm | 70-1154-IMP0011 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 4.3</p><p>Chiều dài: 11.5mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 4.3</p><p>Chiều dài: 11.5mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 4.3</p><p>Chiều dài: 11.5mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 4.3</p><p>Chiều dài: 11.5mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1584 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Lồng ấp | Lồng ấp | Lồng ấp | C2000 Isolette | Draeger Medical Systems, Inc. | Mỹ | Draeger Medical Systems, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-02 | 2021-11-22 | <p>Hệ thống điều nhiệt tiên tiến luôn đảm bảo một môi trường ổn định cho bé. Vận tốc khí rất thấp ở phía trên đệm tạo ra một khu vực ôn hòa xung quanh bé, ngăn chặn sự mất nhiệt đối lưu, đồng thời các cơ chế điều tiết ưu tiên và các màn khí kép được duy trì một cách ổn định trong suốt quá trình tiếp xúc với bé.</p><p>Các cửa mở bằng tay nhẹ nhàng cùng với các vách bên lớn gắn bản lề của thiết bị giúp dễ dàng tiếp cận bé để điều trị hoặc chăm sóc hàng ngày. Các nút điều khiển và môđun cảm biến ở vị trí thuận tiện sử dụng, dễ thay thế và bảo dưỡng.</p><p>Với thiết kế nhỏ gọn, thiết bị dễ dàng kết hợp với bất kỳ thiết kế theo tiêu chuẩn NICU nào, giúp tối đa hóa không gian cho các thiết bị khác, cho chuyên viên chăm sóc và bố mẹ.</p> | <p>Máy chính với màn hình theo dõi: 01 cái</p><p>Cảm biến nhiệt độ da: 01 bộ</p><p>Tấm nệm: 01 cái</p><p>Cân, tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>Xe đẩy chuyên dụng với 4 bánh xe, được thiết kế tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-12-02 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1585 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp tự động | TM-2657P | A&D Co., Ltd | Nhật Bản | A&D Co., Ltd | Nhật Bản | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 95000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-24 | 2022-03-24 | <p><strong>MÁY ĐO HUYẾT ÁP TỰ ĐỘNG</strong></p><p><strong>MODEL: TM-2657P</strong></p><p><strong>HÃNG SX: A&amp;D</strong></p><p><strong>Sản xuất tại Nhật Bản</strong></p> | <p><strong>Cấu hình:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy in nhiệt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây nguồn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn</p><p>01 Sách hướng dẫn sử dụng Anh, Việt</p> |  | <p>Độ chính xác Áp lực : ±3 mmHg, Xung: ±5 %</p><p>Dải đo huyết áp lâm sàng: +/−5 mmHg SD:8 mmHg</p><p>Phương pháp vòng bít Phương pháp truyền động đai điều khiển mô-men xoắn (TCBM)</p><p>Kích thước ngoài 241(W)×324(H)×390(D) mm (9.5(W)×13.0(H)×15.4(D) inches)</p><p>Trọng lượng Xấp xỉ : 5.5 kg (12.1 lb)</p><p>Chu vi cánh tay áp dụng 7 inches (18.0 cm) to 13.8 inches (35.0 cm)</p><p>Kích thước bao đo 125×300 mm (4.9×11.8 inches)</p><p>Kiểu hiển thị</p><p>Tâm thu (SYS)</p><p>Tâm trương (DIA)</p><p>Tốc độ xung (PUL)</p><p>Hiển thị kiểu LED, 3 kí tự</p><p>Chứng năng đếm Hiển thị số lượng phép đo cho đến nay: lên tới 999.999 lần</p><p>Áp lực ứng dụng Tự động tăng hơi bao đo bằng bơm khí</p><p>Phương pháp phát hiện áp suất Đầu dò áp suất loại điện dung</p><p>Điều kiện hoạt động Nhiệt độ: +10 ° C ~ + 40 ° C độ ẩm: 30% rh ~ 85% rh, không ngưng tụ</p><p>Vận chuyển / lưu trữ Nhiệt độ -20 ° C ~ + 60 ° C độ ẩm: 10% rh ~ 95% rh, không ngưng tụ</p><p>Thiết bị bảo vệ Khởi động nhanh khi nhấn nút START / STOP</p><p>Khởi động nhanh khi nhấn nút NHANH CHÓNG</p><p>Chứng năng khoá Hiển thị đồng hồ, ngày &amp; giờ (2015 ~ 2050)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC | 2021-03-24 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC | 2021-03-24
1586 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | Máy đo thính lực chẩn đoán | Piano Basic | Inventis SRL | Italy | Inventis SRL | Italy | ["2021"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Italy | Nhóm 3 |  |  | 530000000 | t | Bộ | true | 2021-04-13 | 2022-04-13 | <p>Máy đo thính lực chẩn đoán</p> | <p class="ql-align-justify">-Thiết bị chính:&nbsp;01 bộ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Chụp tai đo đường khí:&nbsp;01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Đầu đo đường xương:&nbsp;01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Nút bấm phản hồi bệnh nhân:&nbsp;01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Micro cài áo cho giao tiếp bệnh nhân:&nbsp;01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Monitor headset với boom microphone:&nbsp;01 cái</p><p class="ql-align-justify">- USB phần mềm Inventis:&nbsp;01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Dây kết nối USB:&nbsp;01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bộ nguồn theo chuẩn y tế:&nbsp;01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Khăn che bằng plastic:&nbsp;01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Hướng dẫn sử dụng:01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Bộ máy tính để bàn:&nbsp;01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Máy in phun mầu:&nbsp;01 cái</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2021-04-13 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2021-04-13
1587 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ đựng bệnh phẩm | JG524R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 1078909 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Bát đựng bệnh phẩm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-04-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
1588 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Ø4.3 x 13 mm | 70-1154-IMP0012 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 4.3</p><p>Chiều dài: 13mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 4.3</p><p>Chiều dài: 13mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 4.3</p><p>Chiều dài: 13mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 4.3</p><p>Chiều dài: 13mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1589 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Lồng ấp | Lồng ấp | Lồng ấp | C2000 Isolette | Draeger Medical Systems, Inc. | Mỹ | Draeger Medical Systems, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-02 | 2022-03-02 | <p>Hệ thống điều nhiệt tiên tiến luôn đảm bảo một môi trường ổn định cho bé. Vận tốc khí rất thấp ở phía trên đệm tạo ra một khu vực ôn hòa xung quanh bé, ngăn chặn sự mất nhiệt đối lưu, đồng thời các cơ chế điều tiết ưu tiên và các màn khí kép được duy trì một cách ổn định trong suốt quá trình tiếp xúc với bé.</p><p>Các cửa mở bằng tay nhẹ nhàng cùng với các vách bên lớn gắn bản lề của thiết bị giúp dễ dàng tiếp cận bé để điều trị hoặc chăm sóc hàng ngày. Các nút điều khiển và môđun cảm biến ở vị trí thuận tiện sử dụng, dễ thay thế và bảo dưỡng.</p><p>Với thiết kế nhỏ gọn, thiết bị dễ dàng kết hợp với bất kỳ thiết kế theo tiêu chuẩn NICU nào, giúp tối đa hóa không gian cho các thiết bị khác, cho chuyên viên chăm sóc và bố mẹ.</p> | <p>Máy chính với màn hình theo dõi: 01 cái</p><p>Cảm biến nhiệt độ da: 01 bộ</p><p>Tấm nệm: 01 cái</p><p>Cân, tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>Xe đẩy chuyên dụng với 4 bánh xe, được thiết kế tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>1. Những yêu cầu về môi trường:</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Vận hành: </strong></p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ: 20°C (68°F) đến 30°C (86°F)</p><p class="ql-align-justify">- Độ ẩm: 5% đến 95% RH, không ngưng tụ.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Lưu trữ: </strong></p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ: -25°C (-13°F) đến 60°C (140°F)</p><p class="ql-align-justify">- Độ ẩm: 5% đến 95% RH, không ngưng tụ.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>2. Thông số kỹ thuật của tủ:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Bánh xe:&nbsp;4 bánh xe, 12,7 cm và 2 bánh xe có phanh ma sát.</p><p class="ql-align-justify">- Dung tích lưu trữ: xấp xỉ 80 lít.</p><p class="ql-align-justify">- Độ sâu âm tường: tủ âm tường 15 cm.</p><p class="ql-align-justify">- Cửa tủ phía trước: 2</p><p class="ql-align-justify">- Cơ chế đóng cửa: Bản lề mềm chặn cửa.</p><p class="ql-align-justify">- Góc mở của cửa: &gt; 90<sup>0</sup></p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Hệ thống điều khiển:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Loại thuật toán của hệ thống điều khiển Servo (Servo Control System): Thuật toán kiểm soát PID.</p><p class="ql-align-justify">- Bộ điều khiển với màn hình LCD:&nbsp;Với khả năng điều chỉnh ánh sáng.</p><p class="ql-align-justify">- Đầu ra RS-232: Có</p><p class="ql-align-justify">- Khóa bảng điều khiển: Có</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>4. Các chế độ điều khiển nhiệt độ:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Các chế độ điều khiển nhiệt độ: chế độ kiểm soát nhiệt độ da và không khí.</p><p class="ql-align-justify">- Dải đo nhiệt độ trong kiểm soát nhiệt độ không khí: 20<sup>0</sup>C ( 68<sup>0</sup> F) đến 37<sup>0</sup>C (98,6<sup>0</sup>F).</p><p class="ql-align-justify">- Dải đo nhiệt độ cưỡng bức trong kiểm soát nhiệt độ không khí: 37,0 °C (98,6 °F) đến 39,0 °C (102,2 °F)</p><p class="ql-align-justify">- Dải đo nhiệt độ trong kiểm soát nhiệt độ da: 34,0 °C (93,2 °F) đến 37,0 °C (98,6 °F)</p><p class="ql-align-justify">- Dải đo nhiệt độ cưỡng bức trong kiểm soát nhiệt độ da: 37,0 °C (98,6 °F) đến 38,0 °C (100,4 °F)</p><p class="ql-align-justify">- Chế độ theo dõi kép nhiệt độ da – 2 kênh</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-03-02 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1590 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Kit phát hiện các đột biến trên exon 2 (codon 12, 13), exon 3 (codon 59, 61) và exon 4 (codon 117, 146) của gen NRAS | Easy® NRAS (24 test)-RT004 | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy |  | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Italy | Nhóm 3 |  |  | 70000000 | t | Hộp | true | 2021-03-29 | 2021-12-31 | <p>Kit phát hiện các đột biến trên exon 2 (codon 12, 13), exon 3 (codon 59, 61) và exon 4 (codon 117, 146) của gen NRAS</p> | <p>+ Kit phát hiện các đột biến trên exon 2 (codon 12, 13), exon 3 (codon 59, 61) và exon 4 (codon 117, 146) của gen NRAS và gen nội kiểm trong mỗi phản ứng.</p> |  | <p>Easy® NRAS (24 test)</p><p>+ Kit phát hiện các đột biến trên exon 2 (codon 12, 13), exon 3 (codon 59, 61) và exon 4 (codon 117, 146) của gen NRAS và gen nội kiểm</p><p>+ Tự động phân tích và báo cáo kết quả với phần mềm Easy PGX Software.</p><p>+ Độ nhạy: LOD 0.5%</p><p>+ Loại mẫu: DNA tách từ mô tươi hoặc cố định bằng parafin (FFPE) và huyết tương.</p><p>+ Cung cấp bao gồm: Hoá chất tách chiết mô + Hoá chất Real-time PCR</p><p>+Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE-IVD</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29
1591 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy Hấp Tiệt Trùng 450 Lít 2 Cửa Tự Động | Azteca A-669 | Celitron Medical Technologies Kft | Hungary | Celitron Medical Technologies Kft | Hungary |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên |  | Nhóm 3 |  |  | 2700000000 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong style="color: black;"> </strong><strong>Máy Hấp Tiệt Trùng 450 Lít 2 Cửa Tự Động</strong></p><p class="ql-align-center"><strong style="color: black;"> </strong></p><p><strong style="color: black;"><em>Model:</em> Azteca AC-669</strong></p><p><strong style="color: black;"><em>Hãng sản xuất:</em> CELITRON </strong></p><p><strong style="color: black;"><em>Nước sản xuất:</em> HUNGARY (EU)</strong></p><p><strong style="color: black;"><em>Tiêu chuẩn:</em> </strong>CE, 13485,17665-1:2006, EN ISO 14971.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(38, 38, 38);">Dễ sử dụng </strong><span style="color: rgb(38, 38, 38);">– Vận hành với thao tác 1 lần chạm.</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(38, 38, 38);">Thế tích lớn </strong><span style="color: rgb(38, 38, 38);">– Từ 110 lít trở lên (Đến 12 STUs).</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(38, 38, 38);">Nhiều lựa chọn </strong><span style="color: rgb(38, 38, 38);">– Với nhiều phụ kiện và các tùy chọn.</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(38, 38, 38);">Nhanh và tiết kiệm </strong><span style="color: rgb(38, 38, 38);">– Chu trình tiệt trùng từ 21 phút với hệ thống tiết kiệm cấp nước và tiết kiệm điện năng.</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(38, 38, 38);">Giải pháp tối ưu </strong><span style="color: rgb(38, 38, 38);">– Gải pháp tối ưu cho hệ thống CSSD của bệnh viện,&nbsp;với&nbsp;những&nbsp;áp&nbsp;dụng&nbsp;công nghệ mới trong ngành dược phẩm, công nghệ sinh học.</span></p><p><br></p> | <p>Cấu hình cung cấp:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lồng hấp: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rổ đựng dụng cụ: 4 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy lọc RO: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vách inox: 1 bộ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy nén khí: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bộ làm mềm nước: 1 bộ</p> | [7 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2021-04-13 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2021-04-13
1592 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | Máy đo độ vàng da JM-105 | JM-105 | Draeger Medical Systems, Inc. | Nhật Bản | Draeger Medical Systems, Inc. | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | t | Bộ | true | 2021-01-20 | 2022-01-20 | <p>Đánh giá độ vàng da không xâm lấn.</p><p>Đầu của thiết bị đặt đối diện trán hoặc xương ức của trẻ sơ sinh. Thông số đo được hiển thị trên màn hình cảm ứng.</p><p>Đo cho kết quả nhanh, tiết kiệm thời gian, Sử dụng đầu đo dùng nhiều lần và không cần phải hiệu chuẩn lại sau mỗi lần đo cho bệnh nhân&nbsp;</p><p>Máy phải được thiết kế gọn, nhẹ thích hợp cho bác sĩ mang đến từng giường bệnh</p> | <p> Máy chính: 01 cái</p><p> Bộ&nbsp;đế nạp điện: 01 cái</p><p> Dây nguồn: 01 cái</p><p> Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo: 0 - 20 mg/dL hoặc 0 - 340 µmol/lít</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác:</p><p> ± 1.5 mg/dL hoặc ± 25.5 μmol/L (với trẻ sinh &gt;35 tuần tuổi)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;± 1.6 mg/dL hoặc ± 27.4 μmol/L (với trẻ sinh 24 tới 34 tuần tuổi)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ được ≥100 file dữ liệu của bệnh nhân đo đạc được. Có thể xóa dữ liệu từng lần đo hoặc xóa tất cả</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể lựa chọn chế độ đo có lưu kết quả hoặc không.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể chọn chế độ đo cho kết quả luôn hoặc chế độ đo lấy kết quả trung bình nhiều lần đo. Số lần đo để lấy kết quả trung bình có thể cài đặt được từ&nbsp;2 tới 5 lần.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể chọn chế độ đo cho kết quả luôn hoặc chế độ đo lấy kết quả trung bình nhiều lần đo.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ của nguồn sáng Xenon&nbsp;: 150 000 lần đo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến loại silicon đi- ốt quang</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Truyền dữ liệu đo đạc được qua chuẩn HL7</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể truyền thông tin của nhiều bệnh nhân khác nhau lên hệ thống quản lý mạng trung tâm của bệnh viện hoặc máy tính cá nhân</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy hoạt động&nbsp;5 năm không cần bảo dưỡng</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Đáp ứng lớp bảo vệ chống đổ nước: IPX0</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có bộ sạc điện cho Pin sử dụng điện áp 220VAC/50 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian sử dụng của pin: 250 lần đo khi đã nạp đầy pin</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn điện IEC 60601-1</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường hoạt động: (During operation)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ môi trường hoạt động từ ≤10 độ C đến ≥ 30 độ C;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm môi trường hoạt động lên đến ≥ 80%.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-20 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1593 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ sọ não ít xâm lấn | Bộ dụng cụ sọ não ít xâm lấn | Geister Medizintechnik GmbH | Đức | Geister Medizintechnik GmbH | Đức | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 634000000 | t | Bộ | true | 2021-06-27 | 2022-06-27 | <p>Bộ dụng cụ sọ não ít xâm lấn- Hãng Geister có giá cụ thể như sau:</p><ol><li><span style="color: black;">Scissors, Micro, Bayonet, acc. Yasargil; đơn giá: 20.000.000 đồng</span></li><li><span style="color: black;">Probe, Ball, Micro, Neuro, acc. Rhoton Rhoton-type; </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">đơn giá: 5.000.000 đồng</span></li><li><span style="color: black;">Elevator, Micro, Neuro, acc. Rhoton-type curved; </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">đơn giá: 5.000.000 đồng.</span><span style="color: black;"> </span></li><li><span style="color: black;">Spatula, Micro, Neuro, acc. Rhoton-type; </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">đơn giá: 5.000.000 đồng.</span></li><li><span style="color: black;">Scissors, Micro, Shaft, Bayonet, MICCS curved sharp/sharp; </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">đơn giá: 77.000.000 đồng.</span></li><li><span style="color: black;">Scissors, Micro, Shaft, Bayonet, MICCS blunt/blunt; </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">đơn giá: 77.000.000 đồng.</span></li><li><span style="color: black;">Scissors, Micro, Shaft, Bayonet, MICCS curved blunt/blunt; </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">đơn giá: là 77.000.000 đồng.</span></li><li><span style="color: black;">Scissors, Micro, Shaft, Bayonet, MICCS sharp/sharp; </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">đơn giá: 77.000.000 đồng.</span></li><li><span style="color: black;">Holder, Needle, Micro, Shaft, Bayonet; </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">đơn giá: 80.000.000 đồng.</span></li><li><span style="color: black;">Cannula, Suction; </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">đơn giá: 7.000.000 đồng.</span></li><li><span style="color: black;">Cannula, Suction, conical, malleable; </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">đơn giá: 7.000.000 đồng.</span></li><li><span style="color: black;">Forceps, Micro, Shaft, Bayonet, MICCS; </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">đơn giá: 77.000.000 đồng.</span></li><li><span style="color: black;">Forceps, Micro, Spoon, Shaft, Bayonet; </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">đơn giá: 77.000.000 đồng.</span></li><li><span style="color: black;">Container, Sterilization, 2 PTFE filters; </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">đơn giá: 43.000.000 đồng.</span></li></ol> | <ol><li><span style="color: black;">Scissors, Micro, Bayonet, acc. Yasargil (1 pcs)</span></li><li><span style="color: black;">Probe, Ball, Micro, Neuro, acc. Rhoton Rhoton-type (1 pcs)</span></li><li><span style="color: black;">Elevator, Micro, Neuro, acc. Rhoton-type curved (1 pcs) </span></li><li><span style="color: black;">Spatula, Micro, Neuro, acc. Rhoton-type (1 pcs)</span></li><li><span style="color: black;">Scissors, Micro, Shaft, Bayonet, MICCS curved sharp/sharp (1 pcs)</span></li><li><span style="color: black;">Scissors, Micro, Shaft, Bayonet, MICCS blunt/blunt (1 pcs)</span></li><li><span style="color: black;">Scissors, Micro, Shaft, Bayonet, MICCS curved blunt/blunt (1 pcs)</span></li><li><span style="color: black;">Scissors, Micro, Shaft, Bayonet, MICCS sharp/sharp (1 pcs)</span></li><li><span style="color: black;">Holder, Needle, Micro, Shaft, Bayonet&nbsp;(1 pcs)</span></li><li><span style="color: black;">Cannula, Suction (1 pcs)</span></li><li><span style="color: black;">Cannula, Suction, conical, malleable (1 pcs)</span></li><li><span style="color: black;">Forceps, Micro, Shaft, Bayonet, MICCS (1 pcs)</span></li><li><span style="color: black;">Forceps, Micro, Spoon, Shaft, Bayonet (1 pcs)</span></li><li><span style="color: black;">Container, Sterilization, 2 PTFE filters (1 pcs)</span></li></ol> |  | <p>Bộ dụng cụ sọ não ít xâm lấn có thể tái sử dụng, hấp tiệt trùng được.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2021-06-27 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2021-07-02
1594 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Hệ thống Realtime 96 vị trí 4 kênh màu | DTprime 4M1 | DNA Technology | Nga | DNA Technology | Nga | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị B.D.E |  | Nhóm null |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2022-11-18 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="336"> <tbody> <tr height="40"> <td align="left" height="40" width="336">Phù hợp với block gia nhiêt 48 giếng và hệ thống quang học</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Sử dụng với các tấm plastic tiêu chuẩn và thể tích thấp</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Tự động điều chỉnh độ cao cho ống và tấm gia nhiệt.</td> </tr> <tr height="40"> <td align="left" height="40" width="336">Hệ thống quang học cực nhạy với 4-5 kênh và đèn LED tuổi thọ cao.</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Màn hình: 50x28 mm</td> </tr> <tr height="40"> <td align="left" height="40" width="336">Phần mềm DTmaster với giao diện tiếng Anh/Nga dễ dàng thực hiện.</td> </tr> <tr height="40"> <td align="left" height="40" width="336">Có bộ nhớ trong để kiểm soát và lưu dữ liệu của chương trình chạy hiện tại.</td> </tr> <tr height="40"> <td align="left" height="40" width="336">Ứng dụng định lượng realtime, đường cong suy giảm, biểu hiện gen, vi khuẩn sinh học, phân tích SNP.</td> </tr> </tbody> </table> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="336"> <tbody> <tr height="21"> <td height="21" width="336">Thân máy chính&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="336">Phần mềm cài đặt, phân tích và phụ kiện tiêu chuẩn</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Hướng dẫn sử dụng</td> </tr> </tbody> </table> |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="336"> <tbody> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Định dạng: Block 48 giếng (8x6) x 200 ul</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Tốc độ gia nhiệt trung bình: 5.0 ° C / giây</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Tốc độ làm mát trung bình: 2.5 ° C / giây</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Vùng nhiệt độ: 0 - 100 ° C</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Bước nhảy nhiệt độ: 0.1 ° C</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Độ chính xác nhiệt độ: +/- 0.2 ° C</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Độ đồng đều nhiệt độ: +/- 0,15 ° C</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Nhiệt độ gia nhiệt phía trên: 105 ° C</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Kênh: 4 - 5</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Dải phổ: 470 - 750 nm</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Điện áp và tần số AC: 220 V, 50 Hz</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Kích thước (WxDxH): 210x480x310 mm</td> </tr> <tr height="20"> <td align="left" height="20" width="336">Trọng lượng: 17 kg.</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị B.D.E | 2020-11-13 | Công ty TNHH Thiết bị B.D.E | 2020-11-17
1595 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Ø4.3 x 16 mm | 70-1154-IMP0013 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 4.3</p><p>Chiều dài: 16mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 4.3</p><p>Chiều dài: 16mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 4.3</p><p>Chiều dài: 16mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 4.3</p><p>Chiều dài: 16mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1596 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy tập luyện đa năng | XY-13 | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 165000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-10-01 | <p>Máy tập luyện đa năng (bộ 4 chức năng)</p><p>Model: XY-13</p><p>Xuất xứ: Xiangyu – Trung Quốc</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> | <ul> <li>Thiết bị tập xoay khớp vai: 01</li> <li>Thiết bị tập cẳng tay và cổ tay: 01</li> <li>Thiết bị tập uốn giãn cổ tay: 01</li> <li>Khung ròng rọc kéo: 01</li> </ul> | <ul> <li>Thiết bị tập xoay khớp vai: 01</li> <li>Thiết bị tập cẳng tay và cổ tay: 01</li> <li>Thiết bị tập uốn giãn cổ tay: 02</li> <li>Khung ròng rọc kéo: 01</li> <li>Khung lưới: 01</li> <li>Bánh xe cho khung giàn: 04</li> <li>Tạ treo: 04</li> <li>Lưới bảo vệ: 01</li> <li>Dây cao su kháng lực: 04</li> <li>Đai bảo vệ: 02</li> <li>Đệm lót: 02</li> </ul> | <p>Bao gồm 4 bộ phận: Thiết bị tập xoay khớp vai, Thiết bị tập cẳng tay và cổ tay, Thiết bị tập uốn giãn cổ tay, Khung ròng rọc kéo</p> <p>Kích thước (cm): 181×145×180</p> <p>Trọng lượng：131.0kg</p> <ul> <li>Thiết bị tập xoay khớp vai</li> </ul> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Kích thước (cm): 42 × 32 × 99</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Trọng lượng: 14.0kg</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Phạm vi điều chỉnh lên xuống (cm): 0 ～ 63</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Khoảng cách giữa tay quay và trục quay (cm) ： 50 ～ 64</p> <ul> <li>Thiết bị tập cẳng tay và cổ tay</li> </ul> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Kích thước (cm) ： 47 × 32 × 99</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Trọng lượng ： 13.0kg</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Phạm vi điều chỉnh lên xuống（cm） ： 0 ～ 63</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Phạm vi điều chỉnh đệm cánh tay (cm) ： 0 ～ 22</p> <ul> <li>Thiết bị tập uốn giãn cổ tay</li> </ul> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kích thước (cm) ： 56 × 26 × 99</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Trọng lượng ： 13.0kg</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Phạm vi điều chỉnh lên xuống (cm) ： 0 ～ 63</p> <ul> <li>Khung ròng rọc kéo</li> </ul> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Số lượng ròng rọc ： 2</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Phạm vi khoảng cách (cm) ： 0 ～ 126</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Trọng lượng quả tạ (kg) ： 2</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Số lượng quả tạ: 10</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tải trọng ： 720N</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kích thước (cm) ： 63 × 19 × 180</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Trọng lượng ： 43.0kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1597 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | Máy đo bilirubin cầm tay | JM-105 | Draeger Medical Systems, Inc. | Nhật Bản | Draeger Medical Systems, Inc. | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | f | Hệ thống | true | 2021-03-02 | 2022-03-02 | <p>Đánh giá độ vàng da không xâm lấn.</p><p>Đầu của thiết bị đặt đối diện trán hoặc xương ức của trẻ sơ sinh. Thông số đo được hiển thị trên màn hình cảm ứng.</p><p>Đo cho kết quả nhanh, tiết kiệm thời gian, Sử dụng đầu đo dùng nhiều lần và không cần phải hiệu chuẩn lại sau mỗi lần đo cho bệnh nhân&nbsp;</p><p>Máy phải được thiết kế gọn, nhẹ thích hợp cho bác sĩ mang đến từng giường bệnh</p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Bộ&nbsp;đế nạp điện: 01 cái</p><p>Dây nguồn: 01 cái</p><p>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ</p> |  | <p><strong><u>Đặc tính và thông số kỹ thuật&nbsp;&nbsp;</u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đánh giá độ vàng da huyết thanh trong mmol/L hoặc mg/dL.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu của thiết bị đặt đối diện trán hoặc xương ức của trẻ sơ sinh. Thông số đo được hiển thị trên màn hình cảm ứng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo cho kết quả nhanh, tiết kiệm thời gian, Sử dụng đầu đo dùng nhiều lần và không cần phải hiệu chuẩn lại sau mỗi lần đo cho bệnh nhân </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy phải được thiết kế gọn, nhẹ thích hợp cho bác sĩ mang đến từng giường bệnh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị cảm ứng, cho phép truy suất menu cài đặt, lựa chọn đơn vị kết quả đo là mmol/L hoặc mg/dL, điều chỉnh độ tương phản và độ nhạy hiển thị.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị ngày giờ hiện tại.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị được tối đa ≥ 3 kết quả đo với thông tin ngày giờ hiện tại.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể nhập ID của y tá và của bệnh nhân để lưu vào file thông tin dữ liệu bệnh nhân.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng cảnh báo khi bệnh nhân có độ vàng da cao. (&gt;20.0 mg/dL/&gt;340 µmol/L)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tín hiệu “Pin yếu” sẽ hiển thị khi đèn sáng nhấp nháy.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị mã lỗi khi máy có sự cố.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo: 0 - 20 mg/dL hoặc 0 - 340 µmol/lít</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác:</p><p> ± 1.5 mg/dL hoặc ± 25.5 μmol/L (với trẻ sinh &gt;35 tuần tuổi)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;± 1.6 mg/dL hoặc ± 27.4 μmol/L (với trẻ sinh 24 tới 34 tuần tuổi)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ của nguồn sáng Xenon&nbsp;: 150 000 lần đo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến loại silicon đi- ốt quang</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Truyền dữ liệu đo đạc được qua chuẩn HL7</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể truyền thông tin của nhiều bệnh nhân khác nhau lên hệ thống quản lý mạng trung tâm của bệnh viện hoặc máy tính cá nhân</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy hoạt động&nbsp;5 năm không cần bảo dưỡng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian sử dụng của pin: 250 lần đo khi đã nạp đầy pin</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-03-02 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1598 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự đông Indiko | Indiko | Thermo Fisher Scientific Oy | Phần Lan | Thermo Fisher Scientific Oy | Phần Lan | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN SINH | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 1100000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p>Thông tin chung về thiết bị:</p> <p>Công suất:</p> <p>- 200 test/h (chỉ sinh hóa)</p> <p>- 320 test/h (sinh hóa và điện giải) (bộ điện giải là tùy chọn phải mua thêm)</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="400"> <tbody> <tr height="20"> <td height="20" width="64">&nbsp;</td> <td width="208">Mô tả</td> <td width="64">Đơn vị</td> <td width="64">Số lượng</td> </tr> <tr height="96"> <td height="96">1</td> <td align="left" width="208">Máy xét nghiệm sinh hóa tự động.<br /> Model: Indiko<br /> Hãng/ Nước sản xuất: Thermo Fisher Scientific Oy<br /> Hãng/ Nước chủ sỡ hữu: Thermo Fisher Scientific Oy</td> <td>Máy</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td height="32">2</td> <td align="left" width="208">Case máy tính</td> <td>Bộ</td> <td>1.0</td> </tr> <tr height="32"> <td height="32">3</td> <td align="left" width="208">Bàn phím máy tính</td> <td>Bộ</td> <td>1.0</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20">4</td> <td align="left" width="208">Dây cáp nguồn</td> <td>Bộ</td> <td>1.0</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20">5</td> <td align="left" width="208">Bộ khay nạp mẫu, hóa chất…</td> <td>Bộ</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td height="20">&nbsp;</td> <td align="left" width="208">Bình chứa nước sạch</td> <td>Chiếc</td> <td>1.0</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20">6</td> <td align="left" width="208">Bình chứa chất thải</td> <td>Chiếc</td> <td>2.0</td> </tr> <tr height="32"> <td height="32">7</td> <td align="left" width="208">Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt)</td> <td>Bộ</td> <td>1.0</td> </tr> <tr height="32"> <td height="32">8</td> <td align="left" width="208">Màn hình LCD</td> <td>Bộ</td> <td>1.0</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20">9</td> <td align="left" width="208">Chuột máy tính</td> <td>Bộ</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN SINH | 2020-11-09 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN SINH | 2020-12-31
1599 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường hồi sức cấp cứu điều khiển điện 4 mô tơ | P908-72 | Công Ty Hữu Hạn Kim Loại Sheng Bang | Việt Nam | Platz Co., Ltd | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 90000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2022-12-15 | <p>5 chức năng hoạt động với bộ điều khiển cầm tay:</p><p>- Nâng hạ chiều cao giường: từ 275mm đến 675mm (±5%)</p><p>- Nâng hạ kết hợp phần lưng từ 0° đến ≥60° và phần gối chân từ 0° đến ≥30°</p><p>- Nâng hạ phần khớp cổ từ 0° đến ≥20°</p><p>- Nâng hạ phần lưng từ 0° đến ≥60°</p><p>- Nâng hạ phần gối chân từ 0° đến ≥30°</p> | <p>Khung giường chính: 01 bộ</p><p>Nệm đi kèm: 01 cái</p><p>Cây treo bình dịch: 01 cái</p> |  | <p>- Kích thước: Dài 2120mm x Rộng 960mm x Cao 275-675mm (±5%)</p><p>- Tải trọng tối đa cho phép: 250 kg</p><p>- Chất liệu: Thép chịu lực</p><p>- Sơn tĩnh điện 2 lớp</p><p>- Bánh xe đôi có khoá trung tâm</p><p>- Có CPR</p><p>- Có pin lưu điện</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-08 | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-08
1600 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Bộ điều phối khí | MANIFOLD-AUTO-NO2-750 | Precision UK Ltd (CPX) | Anh | Precision UK Ltd (CPX) | Anh |  | Công ty Cổ phần Armephaco |  | Nhóm null |  |  | 384000000 | f | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Bộ diều phối khí N2O loại 2x2, loại 750l/min&nbsp;</p> | <p>Bộ diều phối khí N2O loại 2x2, loại 750l/min&nbsp;</p> |  | <p>Bộ diều phối khí N2O loại 2x2, loại 750l/min&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-11-13 | Bộ Y tế | 2020-12-31
1601 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Ø5.0 x 8 mm | 70-1154-IMP0014 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 5.0</p><p>Chiều dài: 8mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 5.0</p><p>Chiều dài: 8mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 5.0</p><p>Chiều dài: 8mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 5.0</p><p>Chiều dài: 8mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1602 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy Hấp Tiệt Trùng 90 Lít 1 Cửa | Azteca AC-470 | Celitron Medical Technologies Kft | Hungary | Celitron Medical Technologies Kft | Hungary |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên |  | Nhóm 3 |  |  | 750000000 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY HẤP TIỆT TRÙNG 90 Lít 1 CỬA</strong></p><p>Model: Azteca AC-470</p><p>Hãng sản xuất: CELITRON </p><p>Nước sản xuất: HUNGARY </p><p>Tiêu chuẩn: CE, 13485.</p><p><br></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Buồng hấp hình tròn có dung tích lớn từ 75 đến 200 lít.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế tập trung – 75 lít phù hợp với 1 STU.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng sử dụng – hoạt động chạm tay.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chu kỳ hấp nhanh, kinh tế - các chu kỳ có thời gian từ 21 phút và có hệ thống tiệt kiệm nước và năng lượng hiệu quả.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giải pháp tốt nhất – cho bệnh viện, trung tâm y tế, và là giải pháp thứ 2 trong tình trạng khẩn cấp.</p><p><br></p> | <p>Cấu hình cung cấp:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lọc RO: 1 máy</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chân đế máy ( sx Việt Nam ): 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ làm mềm nước: 1 bộ</p> | [7 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2021-04-13 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2021-04-13
1603 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo khúc xạ | BỘ KÍNH THỬ THỊ LỰC | JSL-158A | Suzhou Kangjie Medical Inc., | Trung Quốc | Suzhou Kangjie Medical Inc., | Trung Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm 6 |  |  | 11800000 | t | Bộ | true | 2021-04-22 | 2022-04-22 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ kính thử thị lực&nbsp;: 01 bộ, &nbsp;bao gồm&nbsp;:</p><p>+ Hình cầu&nbsp;: 25 cặp loại lồi và lõm</p><p>+ Hình trụ&nbsp;: 12 cặp lồi và lõm</p><p>+ Lăng kính&nbsp;: 4 cái</p><p>+ Phụ trợ&nbsp;: 6 cái</p> |  | <p>-Hình cầu&nbsp;: 25 cặp loại lồi và lõm</p><p>+ 0.25D đến 4.00D theo mức 0.25</p><p>+ 4.50D</p><p>+ 5.00D đến 12.00 theo mức 1.00</p><p>-&nbsp;Hình trụ&nbsp;: 12 cặp lồi và lõm</p><p>+ 0.25D đến 2.00D theo mức 0.25</p><p>+ 0.25D đến 4.00D theo mức 0.50</p><p>-Lăng kính&nbsp;: 4 cái&nbsp;: 0.5&nbsp;; 1.0&nbsp;; 2.0&nbsp;; 3.0</p><p>-Phụ trợ&nbsp;: 6 cái&nbsp;: <span style="color: black;">RF, BL, CL, PH, SS, Cross-cylinder</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-22 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-23
1604 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy cắt tiêu bản | Máy cắt lát vi thể | MRS 3500 | Histo-Line Laboratories Srl. | Italy | Histo-Line Laboratories Srl. | Italy | ["2021"] | Công ty TNHH Phát triển Công nghệ An Đô | Italy | Nhóm 3 |  |  | 530000000 | t | Bộ | true | 2021-06-17 | 2023-06-16 | <p><strong style="color: windowtext;">Máy cắt tiêu bản quay tay bán tự động</strong></p><p><em style="color: windowtext;">Model: MRS3500</em></p><p><em style="color: windowtext;">Hãng sản xuất: Histoline – Italia</em></p><p><em style="color: windowtext;">Xuất xứ: Italia</em></p><p><em style="color: windowtext;">Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, CE IVD</em></p><p><br></p><p><span style="color: windowtext;"><span class="ql-cursor">﻿</span>Điều khiển bằng motor cho các chức năng cắt à gọt</span></p><p><span style="color: windowtext;">Điều khiển bằng bàn phím màng và hiển thị àn hình tinh thể LCD tất cả các chức năng cắt, gọt, đếm, tính tiến mẫu, lùi mẫu,..</span></p><p><span style="color: windowtext;">Chiều dày mẫu có thể được cài đặt dễ dàng bằng cách điều chỉnh nút cài đặt chính xác</span></p><p><span style="color: windowtext;">Tay quay tịnh tiến mẫu thô</span></p><p><span style="color: windowtext;">Điều chỉnh bộ giữ dao bên cạnh thân máy. Chiều sâu toàn bộ của dao có thể được tận dụng để sử dụng trong các trường hợp khác nhau mà không cần tháo dao ra khỏi bộ gá</span></p><p><span style="color: windowtext;">Bộ phận cơ học định hướng mẫu chính xác và dễ dàng điều chỉnh mẫu vào vị trí thích hợp</span></p><p><span style="color: windowtext;">Tay quay mẫu có thể được khóa ở mọi vị trí, đảm bảo độ an toàn cao khi họat động</span></p><p><span style="color: windowtext;">Khay đựng rác trong quá trình cắt rộng lớn, có thể tháo lắp tùy ý người dùng</span></p><p><span style="color: windowtext;">Bộ kẹp nhanh đa năng thích hợp cho tất cả các cassette và vòng đúc</span></p> | <p><span style="color: windowtext;">Máy chính MRS3500</span></p><p><span style="color: windowtext;">Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo</span></p> | <p><span style="color: windowtext;">Máy chính MRS3500</span></p><p><span style="color: windowtext;">Khay đựng rác thải</span></p><p><span style="color: windowtext;">Màn hình hiển thị LCD</span></p><p><span style="color: windowtext;">Bộ giá dao cho dao dùng một lần</span></p><p><span style="color: windowtext;">Bộ kẹp nhanh đa năng cho cassette</span></p><p><span style="color: windowtext;">Hộp dao loại dùng 1 lần, 1 hộp 50 cái</span></p><p>Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và bản tóm tắt HDSD bằng tiếng Việt</p> | <p><strong style="color: windowtext;"><u>Tính năng kỹ thuật:</u></strong></p><p><span style="color: windowtext;">Chiều dày lát cắt:</span></p><p><span style="color: windowtext;">Dải cài đặt: từ 1 – 60 µm</span></p><p><span style="color: windowtext;">Giá trị cài đặt:</span></p><p><span style="color: windowtext;">Từ 0.25 – 1&nbsp;µm với bước chỉnh 0.25 µm</span></p><p><span style="color: windowtext;">Từ 1 - 10 µm với bước chỉnh 1 µm</span></p><p><span style="color: windowtext;">Từ 10 - 20 µm với bước chỉnh 2 µm</span></p><p><span style="color: windowtext;">Từ 20 - 60 µm với bước chỉnh 5 µm</span></p><p><span style="color: windowtext;">Độ dài nhát cắt theo chiều ngang: 28mm</span></p><p><span style="color: windowtext;">Dải dịch chuyển mẫu theo chiều thẳng đứng: 60mm</span></p><p><span style="color: windowtext;">Định hướng mẫu theo chiều ngang: ± 25 mm</span></p><p><span style="color: windowtext;">Định hướng mẫu theo chiều đứng: ± 20 mm</span></p><p><span style="color: windowtext;">Chiều dày gọt mẫu điều chỉnh từ: 0.25 mm – 60 mm</span></p><p><span style="color: windowtext;">Nghiêng mẫu theo chiều ngang: 8°</span></p><p><span style="color: windowtext;">Nghiêng mẫu theo chiều đứng: 8°</span></p><p><span style="color: windowtext;">Quay mẫu: ± 90°</span></p><p><span style="color: windowtext;">Kích thước mẫu cực đại (W×H×D): 50×66×30 mm</span></p><p><span style="color: windowtext;">Kích thước máy (W×D×H): 305×445×310 mm</span></p><p><span style="color: windowtext;">Trọng lượng: 26kg</span></p><p><span style="color: windowtext;">Dải nhiệt độ phòng: +5°C tới +40°C</span></p><p><span style="color: windowtext;">Dải nhiệt độ hoạt động: -10°C tới 55°C</span></p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO9001, CE IVD</p> |  | Bộ giữ dao tiêu chuẩn, Bộ kẹp cassttes, Bộ gá block, màn hình hiển thị, tay quay, bo mạch chủ,... | Dao cắt tiêu bản |  |  | Công ty TNHH Phát triển Công nghệ An Đô | 2021-06-17 | Công ty TNHH Phát triển Công nghệ An Đô | 2021-06-17
1605 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân | MM12 | Mediblu Medical LLC | Mỹ | Mediblu Medical LLC | Mỹ | ["2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 160000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN</strong></p><p>(05 – 06 – 07 THÔNG SỐ)</p><p><strong>Hãng sản xuất: Mediblu</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Mỹ</strong></p><p>12.1 Màn hình LCD LCD màu LCD với màn hình</p><p> dạng sóng&nbsp;đa kênh&nbsp;.</p><p>Pin tích hợp năng lượng cao có thể sạc lại.</p><p>Thiết kế phác thảo hợp lý tiên tiến, di động,</p><p> nhỏ gọn, Menu vận hành với</p><p> lựa chọn giao diện&nbsp;đa ngôn ngữ&nbsp;: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha.</p><p>Hoạt động dễ dàng với</p><p> thiết kế&nbsp;cấu trúc menu thân thiện với người dùng&nbsp;và quay số.</p><p>Chống và loại bỏ nhiễu ESU &amp; khử rung tim,</p><p> không cần ngắt kết nối màn hình khỏi</p><p> bệnh nhân trong quá trình khử rung tim.</p><p>Chế độ ba ứng dụng: theo dõi, chẩn đoán,</p><p> vận hành.</p><p>Chức năng giao tiếp WAN đến mạng với</p><p> hệ thống giám sát trung tâm và thực hiện</p><p> giám sát, chẩn đoán, bảo trì</p><p> và nâng cấp phần mềm lâu dài.</p><p>Tùy chọn chức năng kết nối mạng không dây,</p><p> máy in nhiệt và màn hình cảm ứng.</p><p> Lưu trữ dữ liệu 360 giờ.</p><p>Chức năng tính liều thuốc.</p><p> Âm thanh thông minh và hình ảnh báo động toàn diện.</p><p>Các ứng dụng trong bệnh viện bao gồm</p><p> chăm sóc trước và sau phẫu thuật, ICU,</p><p> phòng phẫu thuật / nhà hát, phẫu thuật</p><p> cấp cứu, chăm sóc trung gian, chuyển dạ và sinh con, và</p><p> các khu vực thủ tục đặc biệt tại&nbsp;bệnh viện&nbsp;.</p><p>Thích hợp để sử dụng trong văn phòng bác sĩ, phòng khám,</p><p> trung tâm phẫu thuật ngoại trú, cơ sở chăm sóc mở rộng</p><p> và các khu vực chăm sóc bệnh nhân khác, cần</p><p> phải theo dõi giá cả phải chăng.</p><p>Thích hợp cho người lớn, nhi khoa, trẻ sơ sinh.</p> | <p><strong><u>Cấu hình bao gồm : </u></strong></p> <ul> <li>Máy chính với màn hình hiển thị TFT 12,1”: 01 chiếc</li> <li>Cáp điện tim 5 chuyển đạo : 01 cái</li> <li>Cảm biến SPO2: 01 bộ</li> <li>Đầu dò nhiệt độ qua da : 01 cái</li> <li>Bộ đo NIBP: 01 bộ</li> <li>Dây nguồn : 01 cái</li> <li>Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt : 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-11-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2021-03-01
1606 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | Que thử đường trong máu | VGS-01 | Vivachek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd | Đài Loan | Vivachek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd | Đài Loan | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA |  | Nhóm 4 |  |  | 6800 | t | Test | true | 2021-04-13 | 2021-06-28 | <p>Đo đường huyết nhanh trong 5 giây mẩu máu thử chỉ 0,5ul , tự động mã hoá que thử</p> | <p>Đo đường huyết nhanh trong 5 giây mẩu máu thử chỉ 0,5ul , tự động mã hoá que thử</p> |  | <p>Đo đường huyết nhanh trong 5 giây mẩu máu thử chỉ 0,5ul , tự động mã hoá que thử</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-04-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-04-14
1607 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Lồng ấp di động | Lồng ấp di động | Lồng ấp vận chuyển tích hợp máy thở hồi sức | Isolette TI500 Globe Trotter | Draeger Medical Systems, Inc. | Mỹ | Draeger Medical Systems, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Hệ thống | false | 2021-03-22 | 2022-03-22 | <p>Lồng ấp vận chuyển được sử dụng chuyên dùng cho vận chuyển bệnh nhi sơ sinh, sinh non, nhẹ cân hoặc trẻ sơ sinh có bệnh lý cần chăm sóc y tế đặc biệt.</p><p>Thiết bị có thể dùng để vận chuyển bệnh nhi nội viện hoặc ngoại viện, phù hợp dùng để vận chuyển trên mặt đất và trên máy bay.&nbsp;</p><p>Lồng ấp vận chuyển tích hợp máy thở hồi sức, đồng thời đảm bảo duy trì môi trường nhiệt độ thích hợp cho trẻ.</p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Xe đẩy: 01 cái</p><p>Máy thở tích hợp: 01 cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify"><span style="background-color: inherit;">-&nbsp;Cài&nbsp;đặt&nbsp;nhiệt&nbsp;độ&nbsp;trong&nbsp;khoảng: 22,0 °C&nbsp;đến&nbsp;38 °C (71 °F&nbsp;đến&nbsp;100 °F)&nbsp;</span>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><span style="background-color: inherit;">-&nbsp;Thời&nbsp;gian&nbsp;tăng&nbsp;nhiệt&nbsp;độ: 30&nbsp;phút</span>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><span style="background-color: inherit;">-&nbsp;Độ&nbsp;biến&nbsp;đổi&nbsp;nhiệt&nbsp;độ: ≤ 1,0 °C&nbsp;</span>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><span style="background-color: inherit;">-&nbsp;Nhiệt&nbsp;độ&nbsp;vượt&nbsp;quá: ≤ 2,0 °C</span>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><span style="background-color: inherit;">-&nbsp;Nhiệt&nbsp;độ&nbsp;không&nbsp;đổi: ≤ 1,0 °C</span>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><span style="background-color: inherit;">-&nbsp;Độ&nbsp;ẩm&nbsp;tương&nbsp;đối: 50&nbsp;đến&nbsp;70% trong 10-12&nbsp;giờ&nbsp;sử&nbsp;dụng&nbsp;tấm&nbsp;đệm&nbsp;độ&nbsp;ẩm</span>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>❖&nbsp;</strong><strong style="background-color: inherit;">Bảng&nbsp;điều&nbsp;khiển:</strong>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><span style="background-color: inherit;">-&nbsp;Mở/Chế&nbsp;độ&nbsp;chờ:&nbsp;Sáng&nbsp;khi&nbsp;bật&nbsp;"On"</span>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><span style="background-color: inherit;">-&nbsp;Nguồn&nbsp;nhiệt&nbsp;4&nbsp;đèn&nbsp;LED&nbsp;hiển&nbsp;thị&nbsp;nguồn&nbsp;nhiệt; 25-100%&nbsp;</span>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><span style="background-color: inherit;">-&nbsp;Nhiệt&nbsp;độ&nbsp;trẻ&nbsp;(°C):&nbsp;&nbsp;Hiển&nbsp;thị&nbsp;nhiệt&nbsp;độ&nbsp;trẻ&nbsp;sơ sinh</span>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><span style="background-color: inherit;">-&nbsp;Nhiệt&nbsp;độ&nbsp;không&nbsp;khí&nbsp;(°C):&nbsp;Hiển&nbsp;thị&nbsp;nhiệt&nbsp;độ&nbsp;không&nbsp;khí&nbsp;của&nbsp;lồng&nbsp;ấp</span>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><span style="background-color: inherit;">-&nbsp;Cài&nbsp;đặt&nbsp;nhiệt&nbsp;độ:&nbsp;Sáng&nbsp;khi&nbsp;cài&nbsp;đặt&nbsp;nhiệt&nbsp;độ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="background-color: inherit;">-&nbsp;Báo&nbsp;động:&nbsp;Nhiệt&nbsp;độ&nbsp;cao,&nbsp;Hết&nbsp;pin,&nbsp;Cảm&nbsp;biến&nbsp;lỗi,&nbsp;Nhiệt&nbsp;độ&nbsp;cao,&nbsp;Dòng&nbsp;không&nbsp;khí, DC&nbsp;thấp</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-03-22 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1608 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn khám bệnh chạy điện | Eleva H | Proma Reha s.r.o. | Séc | Proma Reha s.r.o. | Séc | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 60000000 | t | Cái | true | 2021-05-19 | 2021-12-31 | <p>Bàn khám bệnh chạy điện</p> | <p>+ Thân bàn chính: 01 cái</p><p>+ Bộ điều khiển điện: 01 bộ</p><p>+ Đệm: 01 chiếc</p> |  | <p><strong>Tính năng:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Ứng dụng trọng việc khám và điều trị bệnh hoặc chuyển bệnh nhân, điều khiển điện</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bàn làm bằng chất liệu thép không gỉ phủ sơn tĩnh điện</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chức năng điều chỉnh lên xuống điều chỉnh bằng điện</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chức năng điều chỉnh phần lưng và phần chân bằng lò xo khí</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hai bên bàn có thanh chắn làm bằng thép không gỉ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bàn khám có 4 bánh xe bằng nhựa, đường kính khoảng 150mm và có khóa</p><p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích thước của bàn: <span style="color: rgb(50, 50, 60);">208 x 88 cm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích thước vùng chứa đệm: <span style="color: rgb(50, 50, 60);">200 x 72 cm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh tư thế lên, xuống: khoảng từ <span style="color: rgb(50, 50, 60);">52 - 89 cm</span></p><p>Tải trọng lớn nhất: khoảng 170kg</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-19 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-19
1609 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang C-Arm | Hệ thống X-quang phòng mổ (C-arm) có phần mềm DSA | Spinel 3G | GEMSS Medical Systems Co., Ltd, | Hàn Quốc | GEMSS Medical Systems Co., Ltd, | Hàn Quốc | ["2021","2020"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 4250000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-12 | 2022-01-12 | <p>Hệ thống X-quang phòng mổ (C-arm) có phần mềm DSA</p> | [8 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-01-12 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-01-12
1610 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập trẻ sơ sinh | Máy thở khí NO | NOXBOXI | NoxBoX Ltd. | Anh | NoxBoX Ltd. | Anh |  | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | Anh | Nhóm 1 |  |  | 2353995000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-08 | 2021-12-08 | <p>Hệ thống NOxBOXi cung cấp và theo dõi khí NO cho các liệu pháp điều trị bằng khí NO.</p><p>Hệ thống với cơ chế hoạt động vòng kín thông minh, đồng bộ liều NO với dòng khí thở vào của&nbsp;máy thở theo thời gian thực, tự động điều chỉnh dòng với máy thở.</p><p>Tích hợp cả chế độ phân phối khí NO đồng bộ và liên tục dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh, hệ thống NOxBOXi là sản phẩm lí tưởng cho mọi nhu cầu. Hệ thống cung cấp giao diện hướng dẫn từng bước dễ dàng cho người sử dụng.</p><p>Hệ thống NOxBOXi được thiết kế sử dụng trong bệnh việc với thân máy chính có thể tháo rời khỏi xe đẩy mang lại khả năng điều trị liên tục khi di chuyển và vận chuyển bệnh nhân.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-12-08 | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-12-08
1611 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Lồng ấp di động | Lồng ấp di động | Lồng ấp vận chuyển | Isolette TI500 | Draeger Medical Systems, Inc. | Mỹ | Draeger Medical Systems, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 750000000 | t | Hệ thống | false | 2021-03-22 | 2022-03-22 | <p>Cấu trúc vách ngăn đôi làm giảm sự mất mát nhiệt bức xạ từ trẻ sơ sinh trong quá trình vận chuyển giữa các phòng ban hoặc giữa các bệnh viện</p><p>Màn hình điều khiển dễ dàng đọc ở bất kỳ góc độ nào trong khi vận chuyển. Hiển thị mức không khí và nhiệt độ da giúp bạn duy trì sự kiểm soát và cung cấp thông tin cần thiết về sự hỗ trợ nhiệt cho trẻ sơ sinh. Chỉ số trực quan về tình trạng pin, nguồn điện và tình trạng báo động hệ thống được thiết kế để giữ cho người chăm sóc thuận tiện làm việc hơn.</p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Cảm biến nhiệt độ, dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>Pin sạc: 01 bộ</p><p>Tấm nệm: 01 cái</p><p>&nbsp;Đai da cố định trẻ, dùng một lần: 10 cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify"><span style="background-color: inherit;">-&nbsp;Khoảng&nbsp;nồng&nbsp;độ&nbsp;O2:&nbsp;Tối&nbsp;thiểu&nbsp;từ&nbsp;21%&nbsp;đến&nbsp;58%&nbsp;</span>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><span style="background-color: inherit;">-&nbsp;Vận&nbsp;tốc&nbsp;dòng&nbsp;khí&nbsp;qua&nbsp;nệm: &lt;20cm/s</span>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><span style="background-color: inherit;">-&nbsp;Nồng&nbsp;độ&nbsp;CO2</span>&nbsp;trong khoang: &lt;0,<span style="background-color: inherit;">5% khi&nbsp;hỗn&nbsp;hợp&nbsp;4% CO2&nbsp;trong không&nbsp;khí&nbsp;được&nbsp;cung&nbsp;cấp&nbsp;với&nbsp;lưu&nbsp;lượng&nbsp;750ml/phút&nbsp;tại&nbsp;điểm&nbsp;cao hơn trung tâm&nbsp;nệm&nbsp;10cm.</span>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><span style="background-color: inherit;">-&nbsp;Độ&nbsp;ẩm: 50%&nbsp;đến&nbsp;70%</span>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><span style="background-color: inherit;">-&nbsp;Mức&nbsp;độ&nbsp;ồn: &lt; 60&nbsp;dB&nbsp;với&nbsp;độ&nbsp;ồn&nbsp;xung quanh ≤50&nbsp;dB</span>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>❖&nbsp;</strong><strong style="background-color: inherit;">Hiệu&nbsp;suất:</strong>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Cài đặt nhiệt độ trong khoảng: 22,0 °C đến 38 °C (71 °F đến 100 °F)&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Thời gian tăng nhiệt độ: 30 phút&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Độ biến đổi nhiệt độ: ≤ 1,0 °C&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ vượt quá: ≤ 2,0 °C&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ không đổi: ≤ 1,0 °C&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Hiển thị tương quan nhiệt độ để thiết lập trạng thái cân bằng nhiệt độ:&nbsp;</p><ul><li class="ql-align-justify">≤ 2,0 °C trong l0-20 °C xung quanh&nbsp;&nbsp;</li><li class="ql-align-justify">≤ 1,5 °C trong 20-30 °C xung quanh&nbsp;&nbsp;</li></ul><p class="ql-align-justify">- Tấm giữ ẩm: Tích trữ 400 ml nước cất vô trùng không bị rò rỉ đáng kể lên đến 45° nghiêng về hai hướng.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Bộ lọc không khí: Loại bỏ &gt; 99% của các hạt trong không khí có đường kính &gt; 0,5 micron&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Độ ẩm tương đối: 50 đến 70% trong 10-12 giờ sử dụng tấm đệm độ ẩm&nbsp;</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-03-22 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1612 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Ø5.0 x 10 mm | 70-1154-IMP0015 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 5.0</p><p>Chiều dài: 10mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 5.0</p><p>Chiều dài: 10mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 5.0</p><p>Chiều dài: 10mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 5.0</p><p>Chiều dài: 10mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1613 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | HAMILTON-MR1 | Hamilton Medical AG | Thụy Sĩ | Hamilton Medical AG | Thụy Sĩ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN |  | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Cái | true | 2021-01-13 | 2021-12-31 | <p>Máy giúp thở </p> | <p>Máy chính tích hợp hệ thống nén khí bên trong máy Hamilton 1 </p><p>Máy phun khí dung tích hợp theo máy chính Hamilton 1 </p><p>Bộ dây thở, dùng 1 lần Hamilton 5 </p><p>Cảm biến lưu lượng Hamilton 2 </p><p>Mặt nạ thở GGM / Hamilton 2 </p><p>Phổi giả Hamilton 1 </p><p>Dây nguồn Oxy Hamilton 1 </p><p>Dây nguồn AC Hamilton 1 </p><p>Pin dự phòng Hamilton 1 </p><p>Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh Hamilton 1 </p><p>Xe đẩy máy thở Hamilton 1 </p> |  | <p> Máy chính gồm các mode thở: Chế độ thở điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực ((S)CMV+)) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực ((S)SIMV+)) Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát áp lực (PCV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát áp lực (P-SIMV+) Chế độ Tự thở (SPONT) Chế độ Cai thở máy thông minh (ASV) Các chức năng cơ bản của máy thở: Tương thích với môi trường MR từ 1.5 đến 3.0 Tesla. Tương thích với TeslaSpy: tích hợp kính từ trường. Thông khí cho trẻ nhỏ từ ≤ 3 kg đến người lớn 139 kg. Màn hình MÀU, kích thước&nbsp;≥ 8.0", thao tác cảm ứng. Tích hợp tua-bin bên trong để tạo khí nén áp lực cao. Bảng hiển thị thông minh: Phổi động, Trạng thái máy thở, Biểu đồ ASV, Bảng theo dõi các thông số phụ SMPs. Dynamic Lung (minh họa phổi theo thời gian thực) Lịch sử sự kiện (lên đến 1.000 sự kiện có đánh dấu ngày và giờ) Quy trình dừng kì hít vào và dừng kì thở ra Tính năng bù rò rỉ khí (IntelliTrig) Phun khí dung (công nghệ khí nén) Tạm dừng máy có bộ đếm thời gian Tính năng hút đàm Hiển thị trạng thái của máy thở (hình ảnh minh họa) Tính năng cai máy thở tự động (ASV). Pin dự phòng: sử dụng liên tục 4 giờ. </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-13
1614 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Thang tường tập luyện | XY-7 | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 33750000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-10-01 | <p>THANG TƯỜNG TẬP LUYỆN</p><p>Model: XY-7</p><p>Xuất xứ: Xiangyu – China</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> | <p>Khung thang: 01</p> <p>Thanh gỗ song song: 01</p> <p>Giá cố định gắn vào tường: 01</p> | <p>Khung thang: 01</p> <p>Thanh gỗ song song: 01</p> <p>Giá cố định gắn vào tường: 01</p> <p>Đệm bảo vệ: 01</p> <p>Bọc thanh gỗ: 01 bộ</p> <p>Bậc hỗ trợ lên xuống: 01</p> <p>Đai bảo vệ: 02</p> | <p>- Kích thước khung (Chiều dài×chiều rộng) cm: 97×62×220</p> <p>- Đường kính: Φ32</p> <p>- Khoảng cách giữa các thanh (mm): 150</p> <p>- Tải trọng: 135 kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1615 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | XHZ-90 | Ningbo David Medical Device Co., Ltd. | Trung Quốc | Ningbo David Medical Device Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 36000000 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2022-04-13 | <p>- Thiết bị điều trị vàng da chuyên sâu, khu vực điều trị hiệu quả lớn, đáp ứng Hướng dẫn AAP cho điều trị vàng da chuyên sâu;</p> | <p> - Đèn chính với chân đỡ di động </p><p> - Dây nguồn </p><p> - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ </p> |  | <p> - Sử dụng ánh sáng xanh (đèn huỳnh quang) điều trị vàng da </p><p>- Có bộ đếm thời gian chiếu vàng da, hiển thị trên màn hình </p><p>- Cường độ ánh sáng có thể điều chỉnh theo mức cao hoặc thấp; </p><p>- Được trang bị quạt làm mát, đảm bảo nhiệt độ tỏa ra từ đền thấp; </p><p>- Mô-đun chiều cao dọc, phương ngang và các góc của đèn có thể điều chỉnh. </p><p>- Dải bước sóng của ánh sáng xanh: 420-470nm </p><p>- Tuổi thọ đèn huỳnh quang: 2.000 giờ </p><p>- Lượng nhiệt tỏa ra trên vùng chiếu vàng da (ở khoảng cách 30cm): ≥1 mW/cm2 </p><p>- Giá trị trung bình bức xạ chiếu vàng da chung trên vùng chiếu vàng da: ≥0.9 mW/cm2 </p><p>- Độ đồng đều bức xạ chiếu vàng da: &gt; 0.4 </p><p>- Dải điều chỉnh chiều cao mô-đun đèn: 1350mm - 1650mm </p><p>- Góc điều chỉnh đèn chiếu vàng da: 0-90<sup>O </sup>theo phương ngang và có thể khóa </p><p>- Dải hẹn giờ tích hợp: 0~9999 giờ 59 phút </p><p>- Điều kiện hoạt động: </p><p>+ Dải nhiệt độ: 15<sup>O</sup>C - 35<sup>O</sup>C </p><p>+ Độ ẩm tương đối: 30%RH ~ 75%RH </p><p>+ Áp suất khí quyển: 700hPa - 1060hPa </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-04-13 | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-04-13
1616 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | GHẾ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ NHA KHOA | HJ-638A GOLD | Foshan Nanhai Hager Medical Machinery Co., Ltd | Trung Quốc | Foshan Nanhai Hager Medical Machinery Co., Ltd | Trung Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm 6 |  |  | 89000000 | t | Bộ | true | 2021-04-22 | 2022-04-22 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p> | <p>Máy chính kèm phụ kiện&nbsp;: 01 bộ, bao gồm&nbsp;:</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống làm ấm nuớc tự động (áp dụng cho bộ làm đầy cốc và bơm xịt 3 chiều): 1 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống xả và làm đầy cốc tự động (lụợng nước cấp có thể cài đặt sẵn): 1 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghế nâng điện (với tựa đầu điều chỉnh được, tựa tay đơn): 1 bộ</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Bàn chính tích hợp bảng điều khiển, với bộ dụng cụ 5 vị trí: 3 ống tay </span>&nbsp;<span style="color: black;">khoan, 1 xi lanh 3 kiểu, 1 chỗ để tùy chọn): 1 bộ </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ðèn đọc phim bóng LED: 1 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điểu khiển với chỗ để dụng cụ 4 vị trí (2 tay hút nước bọt/mạnh&amp;yếu, 1 bơm xịt 3 chiều, 1 chỗ dể tùy chọn):1 bộ </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cốc nhổ bằng kính cuờng lực điều chỉnh xoay được: 1 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ðèn nha khoa bóng LED, điều chỉnh độ sáng: 1 bộ</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Công tắc đạp chân điều khiển tay khoan: 1 bộ </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình nước tinh khiết 600ml (tháo được, nén khí, điều khiển chuyển mạch) 1 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp kỹ thuật đặt ở chân ghế để kết nối nguồn điện, khí, nước: 1 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công tắc đạp chân điều khiển ghế: 1 bộ</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Ghế bác sỹ: 1 bộ</span></p><p><span style="color: black;">Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt: 01 cuốn</span></p> |  | <p>Nguồn điện&nbsp;:&nbsp;AC110V/220V 60Hz/50Hz</p><p>Motor&nbsp;: &nbsp;DC24V </p><p>Áp suất khí&nbsp;: &nbsp;0.5MPa – 0.8MPa</p><p>Áp suất nước&nbsp;: &nbsp;0.2MPa – 0.4MPa </p><p>Ống tay khoan&nbsp;: &nbsp;Chọn 2 hoặc 4 lỗ, ống sợi quang (Tùy chọn thêm)</p><p>Kích thước ghế&nbsp;: chiều rộng 50 cm&nbsp;; phần tựa lưng&nbsp;: 57 cm</p><p>Kích thước đóng gói 134 x 92 x 112cm (dài x rộng x cao)</p><p>Trọng lượng: 180kg.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-22 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-23
1617 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện xung trung tần Đông Á | XYZP-IB | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 7000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-10-01 | <p>Máy điện xung trung tần Đông Á</p><p>Model: XYZP-IB</p><p>Xuất xứ: Xiangyu - China</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> | <p>Máy chính: 01 chiếc</p> <p>Dây nguồn: 01 dây</p> <p>Điện cực cao su 107x72cm: 01 đôi</p> <p>Điện cực cao su 85x55cm: 01 đôi</p> <p>Túi nhung: 02 đôi</p> <p>Dây đai: 01 bộ</p> <p>Cầu chì: 02 chiếc</p> <p>Sách hướng dẫn: 01 quyển</p> <p>Sách phác đồ: 01 quyển</p> | <p>Máy chính: 01 chiếc</p> <p>Dây nguồn: 01 dây</p> <p>Điện cực cao su 107x72cm: 01 đôi</p> <p>Điện cực cao su 85x55cm: 01 đôi</p> <p>Túi nhung: 02 đôi</p> <p>Dây đai: 01 bộ</p> <p>Cầu chì: 02 chiếc</p> <p>Sách hướng dẫn: 01 quyển</p> <p>Sách phác đồ: 01 quyển</p> <p>Túi đựng máy di động: 01</p> <p>Điện cực cao su dạng tròn ø 50: 01 đôi</p> <p>Điện cực cao su dạng tròn ø 75: 01 đôi</p> <p>Điện cực tự dính 98x45cm: 01 đôi</p> <p>Điện cực tự dính 80x45cm: 01 đôi</p> <p>Điện cực tự dính 60x45cm: 01 đôi</p> <p>Điện cực tự dính dạng tròn ø 45: 01 đôi</p> <p>Điện cực tự dính dạng tròn ø 60: 01 đôi</p> <p>Điện cực tự dính dạng tròn ø 70: 01 đôi</p> | <ol> <li>Tần số sóng trung tần: 2 kHz ～ 6 kHz</li> <li>Tần số sóng thấp tần điều chỉnh: 1 ～ 150 Hz</li> <li>Cường độ truy xuất lớn nhất: 0 ～ 100mA</li> <li>Độ ổn định cường độ truy xuất : ≤ ±5%</li> <li>Điện áp nguồn: 220V±22V&nbsp; /&nbsp; 50Hz±1Hz</li> <li>Phạm vi ra nhiệt tấm điện cực：38℃～55℃，phân 6 cấp，chênh lệch ±2℃</li> <li>Công suất truy nhập: ≤35VA</li> <li>Đường truy xuất: 1 đường</li> <li>Chế độ làm nóng bản cực điều chỉnh</li> </ol> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1618 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy đo điện tim | CARDIOVIT AT-1 G2 | Schiller AG | Thụy Sĩ | Schiller AG | Thụy Sĩ | ["2020"] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 90000000 | t | Cái | true | 2021-01-04 | 2021-06-30 | <p>Thiết kế gọn nhẹ, dễ sử dụng</p><p>Dữ liệu bệnh nhân có thể nhập chỉ bằng 1 nút bấm</p><p>Máy in nhiệt với độ phân giải cao</p><p>Màn hình màu LCD 5"</p> | <p>- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ.</p><p>Trong đó đã bao gồm các phụ kiện chính sau:</p><p>+ Màn hình: 01 cái</p><p>+ Dây nguồn: 01 cái</p><p>+ Bộ cáp đo: 01 bộ</p><p>+ Máy in nhiệt: 01 cái</p><p>+ Giấy điện tim: 01 cuộn</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-04 | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-05
1619 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Datalys 808 | Lutech Industries Inc. | Mỹ | Lutech Industries Inc. | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TÂM |  | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2023-04-13 | <ul><li>Thiết bị theo dõi 6 thông số sinh tồn của bệnh nhân bao gồm: Điện tim (ECG), Nhịp thở (RESP), Độ bão hòa oxy trong máu (SPO2), Huyết áp không xâm lấn (NIBP), Nhiệt độ (TEMP) và Huyết áp xâm lấn (IBP).</li><li>Màn hình cảm ứng TFT 15.6 inch.</li><li>Sử dụng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.</li><li>Pin dự phòng với thời lượng sử dụng lên đến 4 giờ.</li><li>Tích hợp máy in nhiệt bên trong máy chính.</li></ul> | <ul><li>Máy chính với màn hình cảm ứng TFT 15.6 inch</li><li>Bộ dây tín hiệu điện tim 5 chuyển đạo</li><li>Cảm biến đo SpO2 người lớn dạng kẹp</li><li>Ống nối và bao đo huyết áp người lớn</li><li>Cảm biến nhiệt độ da</li><li>Cáp nối và bộ kit đo huyết áp xâm lấn</li><li>Máy in nhiệt tích hợp bên trong máy chính</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt</li></ul> |  | <p>Chi tiết như file đính kèm.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TÂM | 2021-04-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TÂM | 2021-04-13
1620 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | BiliLux | Draeger Medical Systems, Inc. | Mỹ | Draeger Medical Systems, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 200000000 | t | Hệ thống | false | 2021-03-22 | 2022-03-22 | <p>Hệ thống điều trị vàng da, sử dụng bóng đèn phát sáng LED xanh mang lại khả năng phân hủy bilirubin nhanh nhờ sự kết hợp giữa dải bước sóng tối ưu, cường độ ánh sáng cao và ổn định và sự phân bổ ánh sáng đồng nhất.</p><p>Thiết kế đầu đèn phải đảm bảo sự phân bổ ánh sáng đồng nhất tới phần da tiếp xúc, tối đa hóa sự phá vỡ bilirubin.</p> | <p>Đầu đèn chiếu: 01 bộ</p><p>Màn hình hiển thị và điều chỉnh: 01 bộ</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng:01 bộ</p> |  | <p>Trọng lượng xe đẩy (bao gồm phụ kiện): ≤ 14.9 kg</p><p>- Chiều cao xe đẩy: có thể điều chỉnh từ 132 cm đến 213 cm</p><p>- Kích thước đầu đèn (D x R x C): 39 cm x 19 cm x 8 cm</p><p>- Diện tích vùng chiếu sáng: 50cm x 30cm ở khoảng cách 40 cm từ</p><p>nguồn phát sáng</p><p>- Cường độ phát xạ: (460 đến 490 nm ở bước sóng ánh sáng cài đặt 100%)</p><p>· Khoảng cách 30 cm: &gt; 85.5 microW/cm2/nm</p><p>· Khoảng cách 40 cm: &gt; 50.1 microW/cm2/nm</p><p>· Khoảng cách 50 cm: &gt; 33.4 microW/cm2/nm</p><p>- Bước sóng ánh sáng: 460 đến 490 nm mang lại khả năng phân</p><p>hủy bilirubin nhanh</p><p>- Số bóng đèn LED điều trị: 20 bóng</p><p>- Tuổi thọ bóng: 50.000 giờ</p><p>- Số bóng đèn thăm khám: 02 bóng</p><p>- Độ ồn: ≤ 20dBA</p><p>- Cổng giao tiếp: RS - 232</p><p>- Nguồn điện: 100 - 240V/ 50/60Hz</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-03-22 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1621 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn ăn di động | S202-H | Proma Reha s.r.o. | Séc | Proma Reha s.r.o. | Séc | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 7500000 | t | Cái | true | 2021-05-19 | 2021-12-31 | <p>Bàn ăn di động</p> | <p>+ Thân bàn chính: 01 cái</p> |  | <p><strong>Các chức năng của bàn:</strong></p><p class="ql-align-justify">+ Bàn sử dụng cho việc hỗ trợ trong quá trình ăn uống cho bệnh nhân</p><p class="ql-align-justify">+ Bàn làm bằng chất liệu melamine </p><p class="ql-align-justify">+ Bàn sản xuất theo công nghệ có chứa Nano cho phép kháng khuẩn</p><p class="ql-align-justify">+ Cho phép điều chỉnh chiều cao bừng khóa thủy lực</p><p class="ql-align-justify">+ Cho phép điều chỉnh 3 tư thế độc lập giúp bệnh nhân thảo mái hơn.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p class="ql-align-justify">+ Điều chỉnh lên xuống: từ ≤73 đến ≥118cm</p><p>+ Bàn có 4 bánh xe bằng nhựa, đường kính 65mm và có khóa</p><p>+ Kích thước mặt bàn ăn: khoảng 92x40cm</p><p>+ Kích thước toàn bàn: khoảng 92x40x73cm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-19 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-19
1622 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay chuyên dụng | HBP-9030 | Omron Healthcare Co., Ltd | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 70000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-12-31 | <p>Máy HBP-9030 được sử dụng tại phòng khám, bệnh viện và các cơ sở y tế khác. Bệnh nhân có thể tự đo và lấy kết quả trong thời gian ngắn.</p> | <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Giá đỡ tay: 01 cái</li> <li>Bộ đổi nguồn AC:&nbsp;01 cái</li> <li>Dây nguồn:&nbsp;01 cái</li> <li>Giấy in: 01 cuộn</li> </ul> |  | <p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điều kiện vận chuyển/lưu kho:<br /> (Bao gồm cáp AC)<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nhiệt độ: -25 đến 60 °C<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ ẩm: 10 đến 95 %RH (không tụ nước)<br /> o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Áp suất không khí: 700 đến 1060 hPa<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước Rộng 460 × Cao 270 × Sâu 420 mm (bao gồm kê tay)<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trọng lượng khoảng 5.5 kg<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Màn hình hiển thị kỹ thuật số<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kết nối máy tính bằng USB 2.0</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2020-11-05 | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2021-07-02
1623 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Babytherm 8004/8010 | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-02 | 2022-03-02 | <p>Thiết bị là một hệ thống sưởi ấm trẻ sơ sinh chăm sóc tích cực cũng là một thiết bị trị liệu cung cấp hơi ấm cho trẻ sơ sinh thiếu tháng và đủ tháng.</p><p>Cung cấp một môi trường nhiệt trung tính tối ưu bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi căng thẳng do lạnh hoặc nóng. Các phần tử sưởi bằng gốm và bộ phản xạ mạ vàng phân phối nhiệt đồng đều trên toàn bộ giường nằm của trẻ.</p><p>Bảng điều khiển dễ sử dụng được đặt trực tiếp bên dưới giường sưởi phát xạ nhiệt dễ dàng chạm tới. Màn hình hiển thị kỹ thuật số lớn, sáng từ bất kỳ vị trí xung quanh giường</p><p>Tích hợp tấm nệm có chức năng sưởi ấm.</p> | <p>Máy chính với màn hình theo dõi: 01 cái</p><p>Đèn sưởi ấm tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>Cảm biến đo nhiệt độ da trung tâm, dùng 1 lần: 01 bộ</p><p>Cảm biến đo nhiệt độ da ngoại biên, dùng 1 lần: 01 bộ&nbsp;</p><p>Khay chụp X – Quang, được tích hợp đồng bộ: 01 cái</p><p>Cân, được tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>Tấm nệm: 01 cái</p><p>Xe đẩy chuyên dụng với 4 bánh xe, được thiết kế đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify"> <strong>❖ Bộ làm ấm phát xạ: </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Công suất phát xạ ở khoảng cách 80 cm giữa giường và bộ phát xạ nhiệt:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức nhiệt 3: 10 mW/cm<sup>2</sup></p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức nhiệt 10: 30 mW/cm<sup>2</sup></p><p class="ql-align-justify">- Đèn: 120 V/ 230 V</p><p class="ql-align-justify">- Ánh sáng liệu pháp: 23 W/ 20 W</p><p class="ql-align-justify">- Ánh sáng ban đêm: 9 W/ 7 W</p><p class="ql-align-justify">- Khoảng cách tối thiểu giữa canh trên của bộ phát xạ nhiệt và trần nhà: &gt;50 cm</p><p class="ql-align-justify"><strong>❖ Đo nhiệt độ da:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Cảm biến nhiệt độ</p><p class="ql-align-justify">- Dải đo/ dải hiển thị: 15 °C (59 °F) đến 42 °C (107,6 °F)</p><p class="ql-align-justify">- Độ chính xác (cảm biến):&nbsp;± 0,1 °C</p><p> </p><p class="ql-align-justify">- Độ chính xác của hệ thống đo hoàn chỉnh (Không bao gồm cảm biến): ± 0,2 °C</p><p class="ql-align-justify">- Dải cài đặt: 35 °C (95 °F) đến 37,5 °C (99,5 °F)</p><p class="ql-align-justify"><strong>❖ Bed canopy</strong> </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nồng độ CO<sub>2</sub> khi trang bị <strong>Bed canopy</strong>:&nbsp;tối đa 0,5% </p><p class="ql-align-justify">- Điện năng tiêu thụ tối đa:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phát xạ nhiệt: 600 W</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn: 32 W</p><p class="ql-align-justify"><strong>❖ Kích thước:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Chiều dài x chiều rộng: 1315 x 750 mm (51.8 x 29.5 inches)</p><p class="ql-align-justify">- Tổng chiều cao: </p><p class="ql-align-justify">+ Không có bộ điều chỉnh độ cao: 1960 mm (77.2 inches)</p><p class="ql-align-justify">- Chiều cao làm việc của mặt giường:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không có bộ điều chỉnh độ cao: 1025 mm (40,4 inches)</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước giường: 750 x 490 mm (29,5 x 19,3 inches)</p><p class="ql-align-justify">- Có thể điều chỉnh từng bước nhỏ độ nghiêng của giường.</p><p class="ql-align-justify">- Độ nghiêng:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng xuống trước sau tối đa 20<sup>0</sup></p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng lên trước sau tối đa 15<sup>0</sup></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-03-02 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1624 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Hệ thống xét nghiệm acid nucleic | Máy tách chiết DNA/RNA, PCR setup và chuẩn bị mẫu NGS tự động | Sentosa SX101 | Eppendorf AG | Đức | Vela Operations Singapore Pte Ltd | Singapore | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Đức | Nhóm null |  |  | 4000000000 | t | Bộ | false | 2020-12-25 | 2021-12-31 | <p>Máy tách chiết DNA/RNA,&nbsp;pha hỗn hợp phản ứng PCR và chuẩn bị thư viện cho NGS</p><p>Công nghệ:Tách chiết và tính sạch sản phẩm bằng công nghệ hạt từ</p><p>- Loại mẫu: Plasma and Serum, FFPE, Cell-Free DNA, Máu toàn phần, dịch não tuỷ, nước tiểu, phân, mẫu phết hầu họng, tỵ hầu, dịch phết sinh dục và mẫu sinh dục, đờm, mẫu phết trực tràng, gạc…</p><p>- Được cài đặt sẵn lên tới 60 chương trình và 21 loại mẫu lâm sàng đã được chuẩn hoá</p><p>- Có tính năng tự động với các protocol đã được cài sẵn cho tách chiết, thực hiện PCR setup và chuẩn bị thư viện NGS tự động&nbsp;</p><p>- Có tính năng mở để tuỳ chỉnh protocol theo yêu cầu của người dùng</p> | <p>Máy tách chiết DNA/RNA và pha hỗn hợp phản ứng tự động: 01 máy </p><p>Bộ Starter Pack cho thực hiện PCR Set cho đĩa tròn Rotor Gene Q (hoặc&nbsp;máy Realtime PCR dùng đĩa PCR 96 wells): 01 bộ </p><p>Bộ phân chia dung dịch đơn kênh thể tích 40 μL – 1000 μL: 01 bộ </p><p>Bộ phân chia dung dịch 8 kênh thể tích 40 μL – 1000 μL: 01 bộ </p><p>Bộ phân chia dung dịch đơn kênh thể tích 1 μL – 50 μL: 01 bộ </p><p>Máy đọc mã vạch: 1 chiếc Khay đựng rác: 01 chiếc </p><p>Bộ gắp di chuyển vật tư&nbsp;với giá đỡ: 01 chiếc </p><p>Gía đỡ khay đựng hoá chất 7 vị trí: 01 bộ </p><p>Gía đỡ khay đựng hoá chất 3 vị trí: 01 bộ </p><p>Rack cho ống 0.5 ml và Adapter cho ống 1.5 ml/2ml </p><p>Bộ hoá chất chạy thử máy:192 Test Vật tư tiêu hao cho chạy thử máy: Đủ 192 test </p><p>Bộ phụ kiện tiêu chuẩn </p><p>Tài liệu, hoá chất vật tư tiến hành IQ, OQ, PQ </p><p>Bộ máy tính, máy in </p><p>Phần mềm điều khiển và quản lý xét nghiệm </p> |  | <p>- Công nghệ:Tách chiết và tính sạch sản phẩm bằng công nghệ hạt từ </p><p>- Loại mẫu: Plasma and Serum, FFPE, Cell-Free DNA, Máu toàn phần, dịch não tuỷ, nước tiểu, phân, mẫu phết hầu họng, tỵ hầu, dịch phết sinh dục và mẫu sinh dục, đờm, mẫu phết trực tràng, gạc… </p><p>- Được cài đặt sẵn lên tới 60 chương trình và 21 loại mẫu lâm sàng đã được chuẩn hoá </p><p>- Có tính năng tự động với các protocol đã được cài sẵn cho tách chiết, thực hiện PCR setup và chuẩn bị thư viện NGS tự động&nbsp; </p><p>- Có tính năng mở để tuỳ chỉnh protocol theo yêu cầu của người dùng </p><p>- Ống đựng mẫu đầu vào: Dùng được các ống mẫu gốc (Primary tube)&nbsp; &nbsp;</p><p>- Sử dụng màn hình cảm ứng với giao diện sử đồ hoạ trực quan </p><p>- Có chức năng theo dõi ID mẫu (ID Tracking) để đảm bảo truy xuất thông tin mẫu </p><p>- Hệ thống pipette: Gồm 04 loại pipette + Pipette 8 kênh cho ngưỡng thao tác 1-50 ul&nbsp; '</p><p>+ Pipette 8 kênh cho ngưỡng thao tác 100-1000 ul&nbsp; </p><p>+ Pipette đơn kênh cho ngưỡng thao tác 1-50 ul&nbsp; </p><p>+ Pipette đơn kênhcho ngưỡng thao tác 100-1000 ul&nbsp; </p><p>- Bộ phận ủ nhiệt nhiệt: + Sử dụng công nghệ Peltier cho làm lạnh và gia nhiệt </p><p>+ Giải nhiệt độ: 0 oC – 110 oC - Bộ phận ủ nhiệt kèm lắc rung: + Sử dụng công nghệ Peltier cho làm lạnh và gia nhiệt </p><p>+ Giải nhiệt độ: dưới nhiệt độ phòng 15oC – 95 oC </p><p>+Tốc độ lắc:&nbsp;300 – 2000 rpm </p><p>- Công suất cho tách chiết và PCR setup: 360 mẫu/ngày; 72 mẫu/lượt chạy - Công suất cho tách chiết: lên tới 96 mẫu/lượt với khay 96 deepwell plate </p><p>- Số lượt chạy: lên tới 4 lượt/ngày </p><p>- Số xét nghiệm có thể chạy chung một lần: lên tới 4 loại đồng thời </p><p>- Có thể chạy lên tới 16 loại xét nghiệm khác nhau trong cùng 1 ngày </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2020-12-25 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2020-12-25
1625 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp người lớn | No.500 | Kenzmedico Co Ltd. | Nhật Bản | Kenzmedico Co Ltd. | Việt Nam |  | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 495000 | t | Cái | true | 2021-03-03 | 2026-03-03 | <p>Máy đo huyết áp kế người lớn, Model No.500</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | 2021-03-03 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | 2021-03-03
1626 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Babytherm 8010 | Draeger Medical Systems, Inc. | Mỹ | Draeger Medical Systems, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-02 | 2022-03-02 | <p>Thiết bị là một hệ thống sưởi ấm trẻ sơ sinh chăm sóc tích cực cũng là một thiết bị trị liệu cung cấp hơi ấm cho trẻ sơ sinh thiếu tháng và đủ tháng.</p><p>Cung cấp một môi trường nhiệt trung tính tối ưu bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi căng thẳng do lạnh hoặc nóng. Các phần tử sưởi bằng gốm và bộ phản xạ mạ vàng phân phối nhiệt đồng đều trên toàn bộ giường nằm của trẻ.</p><p>Bảng điều khiển dễ sử dụng được đặt trực tiếp bên dưới giường sưởi phát xạ nhiệt dễ dàng chạm tới. Màn hình hiển thị kỹ thuật số lớn, sáng từ bất kỳ vị trí xung quanh giường</p><p>Tích hợp tấm nệm có chức năng sưởi ấm.</p> | <p>Máy chính với màn hình theo dõi: 01 cái</p><p>Đèn sưởi ấm tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>Cảm biến đo nhiệt độ da trung tâm, dùng 1 lần: 01 bộ</p><p>Cảm biến đo nhiệt độ da ngoại biên, dùng 1 lần: 01 bộ&nbsp;</p><p>Khay chụp X – Quang, được tích hợp đồng bộ: 01 cái</p><p>Cân, được tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>Tấm nệm: 01 cái</p><p>Xe đẩy chuyên dụng với 4 bánh xe, được thiết kế đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>❖ Bộ làm ấm phát xạ: </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Công suất phát xạ ở khoảng cách 80 cm giữa giường và bộ phát xạ nhiệt:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức nhiệt 3: 10 mW/cm2</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức nhiệt 10: 30 mW/cm2</p><p class="ql-align-justify">- Đèn: 120 V/ 230 V</p><p class="ql-align-justify">- Ánh sáng liệu pháp: 23 W/ 20 W</p><p class="ql-align-justify">- Ánh sáng ban đêm: 9 W/ 7 W</p><p class="ql-align-justify">- Khoảng cách tối thiểu giữa canh trên của bộ phát xạ nhiệt và trần nhà: &gt;50 cm</p><p class="ql-align-justify"><strong>❖ Đo nhiệt độ da:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Cảm biến nhiệt độ</p><p class="ql-align-justify">- Dải đo/ dải hiển thị: 15 °C (59 °F) đến 42 °C (107,6 °F)</p><p class="ql-align-justify">- Độ chính xác (cảm biến):&nbsp;± 0,1 °C</p><p class="ql-align-justify">- Độ chính xác của hệ thống đo hoàn chỉnh (Không bao gồm cảm biến): ± 0,2 °C</p><p class="ql-align-justify">- Dải cài đặt: 35 °C (95 °F) đến 37,5 °C (99,5 °F)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nồng độ CO2 khi trang bị <strong>Bed canopy</strong>:&nbsp;tối đa 0,5%</p><p class="ql-align-justify">- Điện năng tiêu thụ tối đa:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phát xạ nhiệt: 600 W</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn: 32 W</p><p class="ql-align-justify"><strong>❖ Kích thước:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Chiều dài x chiều rộng: 1315 x 750 mm (51.8 x 29.5 inches)</p><p class="ql-align-justify">- Tổng chiều cao:</p><p class="ql-align-justify">+ Không có bộ điều chỉnh độ cao: 1960 mm (77.2 inches)</p><p class="ql-align-justify">- Chiều cao làm việc của mặt giường:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không có bộ điều chỉnh độ cao: 1025 mm (40,4 inches)</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước giường: 750 x 490 mm (29,5 x 19,3 inches)</p><p class="ql-align-justify">- Có thể điều chỉnh từng bước nhỏ độ nghiêng của giường.</p><p class="ql-align-justify">- Độ nghiêng:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng xuống trước sau tối đa 200</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng lên trước sau tối đa 150</p><p>- Tải trọng lên mỗi bánh xe: &lt; 100kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-03-02 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1627 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Ø5.0 x 11.5 mm | 70-1154-IMP0016 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 5.0</p><p>Chiều dài: 11.5mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 5.0</p><p>Chiều dài: 11.5mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 5.0</p><p>Chiều dài: 11.5mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 5.0</p><p>Chiều dài: 11.5mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1628 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Babytherm 8004 | Draeger Medical Systems, Inc. | Mỹ | Draeger Medical Systems, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | t | Hệ thống | false | 2021-03-02 | 2022-03-02 | <p>Thiết bị là một hệ thống sưởi ấm trẻ sơ sinh chăm sóc tích cực cũng là một thiết bị trị liệu cung cấp hơi ấm cho trẻ sơ sinh thiếu tháng và đủ tháng.</p><p>Cung cấp một môi trường nhiệt trung tính tối ưu bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi căng thẳng do lạnh hoặc nóng. Các phần tử sưởi bằng gốm và bộ phản xạ mạ vàng phân phối nhiệt đồng đều trên toàn bộ giường nằm của trẻ.</p><p>Bảng điều khiển dễ sử dụng được đặt trực tiếp bên dưới giường sưởi phát xạ nhiệt dễ dàng chạm tới. Màn hình hiển thị kỹ thuật số lớn, sáng từ bất kỳ vị trí xung quanh giường</p> | <p>Máy chính với màn hình theo dõi: 01 cái</p><p>Đèn sưởi ấm tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>Cảm biến đo nhiệt độ da trung tâm, dùng 1 lần: 01 bộ</p><p>Cảm biến đo nhiệt độ da ngoại biên, dùng 1 lần: 01 bộ&nbsp;</p><p>Khay chụp X – Quang, được tích hợp đồng bộ: 01 cái</p><p>Cân, được tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>Tấm nệm: 01 cái</p><p>Xe đẩy chuyên dụng với 4 bánh xe, được thiết kế đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify"> <strong>❖ Bộ làm ấm phát xạ: </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Công suất phát xạ ở khoảng cách 80 cm giữa giường và bộ phát xạ nhiệt:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức nhiệt 3: 10 mW/cm<sup>2</sup></p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức nhiệt 10: 30 mW/cm<sup>2</sup></p><p class="ql-align-justify">- Đèn: 120 V/ 230 V</p><p class="ql-align-justify">- Ánh sáng liệu pháp: 23 W/ 20 W</p><p class="ql-align-justify">- Ánh sáng ban đêm: 9 W/ 7 W</p><p class="ql-align-justify">- Khoảng cách tối thiểu giữa canh trên của bộ phát xạ nhiệt và trần nhà: &gt;50 cm</p><p class="ql-align-justify"><strong>❖ Đo nhiệt độ da:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Cảm biến nhiệt độ</p><p class="ql-align-justify">- Dải đo/ dải hiển thị: 15 °C (59 °F) đến 42 °C (107,6 °F)</p><p class="ql-align-justify">- Độ chính xác (cảm biến):&nbsp;± 0,1 °C</p><p class="ql-align-justify">- Độ chính xác của hệ thống đo hoàn chỉnh (Không bao gồm cảm biến): ± 0,2 °C</p><p class="ql-align-justify">- Dải cài đặt: 35 °C (95 °F) đến 37,5 °C (99,5 °F)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nồng độ CO<sub>2</sub> khi trang bị <strong>Bed canopy</strong>:&nbsp;tối đa 0,5% </p><p class="ql-align-justify">- Điện năng tiêu thụ tối đa:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phát xạ nhiệt: 600 W</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn: 32 W</p><p class="ql-align-justify"><strong>❖ Kích thước:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Chiều dài x chiều rộng: 1315 x 750 mm (51.8 x 29.5 inches)</p><p class="ql-align-justify">- Tổng chiều cao: </p><p class="ql-align-justify">+ Không có bộ điều chỉnh độ cao: 1960 mm (77.2 inches)</p><p class="ql-align-justify">- Chiều cao làm việc của mặt giường:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không có bộ điều chỉnh độ cao: 1025 mm (40,4 inches)</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước giường: 750 x 490 mm (29,5 x 19,3 inches)</p><p class="ql-align-justify">- Có thể điều chỉnh từng bước nhỏ độ nghiêng của giường.</p><p class="ql-align-justify">- Độ nghiêng:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng xuống trước sau tối đa 20<sup>0</sup></p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng lên trước sau tối đa 15<sup>0</sup></p><p>- Tải trọng lên mỗi bánh xe: &lt; 100kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-03-02 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1629 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn ăn di động | S202-A | Proma Reha s.r.o. | Séc | Proma Reha s.r.o. | Séc | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 16800000 | t | Cái | true | 2021-05-19 | 2021-12-31 | <p>Bàn ăn di động</p> | <p>Bàn khám chính: 01 cái</p> |  | <p><strong>Các chức năng của bàn:</strong></p><p class="ql-align-justify">+ Bàn sử dụng cho việc hỗ trợ trong quá trình ăn uống cho bệnh nhân</p><p class="ql-align-justify">+ Bàn làm bằng chất liệu melamine và nhựa ABS</p><p class="ql-align-justify">+ Bàn sản xuất theo công nghệ có chứa Nano cho phép kháng khuẩn</p><p class="ql-align-justify">+ Cho phép điều chỉnh chiều cao bằng khóa thủy lực hoặc lò xo khí</p><p class="ql-align-justify">+ Mặt bàn có thể nghiêng, điều chỉnh 3 tư thế giúp bệnh nhân thoải mái hơn</p><p class="ql-align-justify"><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p class="ql-align-justify">+ Điều chỉnh lên xuống: từ ≤75 đến ≥110cm</p><p>+ Bàn có 4 bánh xe bằng nhựa, đường kính 65mm và có khóa</p><p>+ Kích thước mặt bàn ăn: khoảng 66x43cm +21x43cm</p><p>+ Kích thước toàn bàn: khoảng 94x51x75cm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-19 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-19
1630 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | BỘ DỤNG CỤ PHẨU THUẬT SẢN PHỤ KHOA, TỬ CUNG | PTSPK | Amnotec International Medical GmbH | Đức | Amnotec International Medical GmbH | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Đức | Nhóm 3 |  |  | 65000000 | t | Bộ | true | 2021-05-27 | 2021-12-31 | <p><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẨU THUẬT SẢN PHỤ KHOA, TỬ CUNG</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: AMNOTEC – ĐỨC</strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: ĐỨC</strong></p> | <p><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẨU THUẬT SẢN PHỤ KHOA, TỬ CUNG</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: AMNOTEC – ĐỨC</strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: ĐỨC</strong></p><p><strong>Gồm 51 món</strong></p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hàng mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất : 2021</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485, CE</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27
1631 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | OKUSCAR | OKUSCAR ADVANCED SCAR GEL /34082 | Benostan Health Products S.A. | Hy Lạp | Benostan Health Products S.A. | Hy Lạp |  | Công ty TNHH Thảo Dược Xanh Việt Nam | Hy Lạp | Nhóm 3 |  |  | 395000 | t | Tuýp | true | 2021-05-04 | 2025-03-06 | <p>OKUSCAR là gel trị sẹo, có tác dụng giúp da trở nên mịn màng và mềm mại. OKUSCAR là sản phẩm có chứa Decamethyltetrasiloxane là một dẫn chất có tác dụng tạo ra một màng cơ học mỏng co giãn giúp tăng độ bám dính, gia tăng sức bền và độ đàn hồi , làm khô nhanh, góp phần làm mềm và tránh hình thành sẹo, tránh làm cho các vết thương khi liền để lại màu thâm. Ascorbyl palmitate, dẫn xuất ester của Vitamin C, , là một chất chống oxy hóa, làm mềm mịn và tránh mất nước cho da, tạo cảm giác thoải mái cho vùng da bị sẹo.</p><p>Đóng gói: Hộp 1 Tube 15ml&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thảo Dược Xanh Việt Nam | 2021-01-18 | Công ty TNHH Thảo Dược Xanh Việt Nam | 2021-05-04
1632 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | MEDIC M14000SX | MEDIC M14000SX | Medical Electronic Industry Co., Ltd. | Nhật Bản | Medical Electronic Industry Co., Ltd. | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIHON SELF MEDICAL VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 93500000 | f | Bộ | true | 2021-05-19 | 2023-05-19 | <p>Thiết bị được sản xuất 100% tại Nhật Bản.</p><p>Được cấp số chứng nhận lưu hành tại Nhật Bản : 226AKBZX00141000 </p> | <p>Thiết bị sử dụng tại nhà hoàn toàn an toàn với tất cả mọi người.</p><p>Đặc biệt không có tác dụng phụ.</p> |  | <p>Chủng loại : MEDIC M14000SX</p><p>Tên thiết bị : Máy điện xung trị liệu tại nhà</p><p>Điện áp định mức : AC 220V</p><p>Điện năng tiêu thụ : 13W</p><p>Tần số : 50Hz/60Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIHON SELF MEDICAL VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH NIHON SELF MEDICAL VIỆT NAM | 2021-05-19
1633 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Ø5.0 x 13 mm | 70-1154-IMP0017 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 5.0</p><p>Chiều dài: 13mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 5.0</p><p>Chiều dài: 13mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 5.0</p><p>Chiều dài: 13mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 5.0</p><p>Chiều dài: 13mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1634 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Babytherm 8010 | Babytherm 8004 | Draeger Medical Systems, Inc. | Mỹ | Draeger Medical Systems, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | f | Hệ thống | true | 2020-12-02 | 2021-11-22 | <p>Thiết bị là một hệ thống sưởi ấm trẻ sơ sinh chăm sóc tích cực cũng là một thiết bị trị liệu cung cấp hơi ấm cho trẻ sơ sinh thiếu tháng và đủ tháng.</p><p>Cung cấp một môi trường nhiệt trung tính tối ưu bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi căng thẳng do lạnh hoặc nóng. Các phần tử sưởi bằng gốm và bộ phản xạ mạ vàng phân phối nhiệt đồng đều trên toàn bộ giường nằm của trẻ.</p><p>Bảng điều khiển dễ sử dụng được đặt trực tiếp bên dưới giường sưởi phát xạ nhiệt dễ dàng chạm tới. Màn hình hiển thị kỹ thuật số lớn, sáng từ bất kỳ vị trí xung quanh giường</p><p>Tích hợp tấm nệm có chức năng sưởi ấm.</p> | <p>Máy chính với màn hình theo dõi: 01 cái</p><p>Cảm biến nhiệt độ da: 01 bộ</p><p>Tấm nệm: 01 cái</p><p>Cân, tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>Xe đẩy chuyên dụng với 4 bánh xe, được thiết kế tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-12-15 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1635 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy chụp X-quang analog di động | Brivo XR115 | Wipro GE Healthcare Private Ltd. | Ấn Độ | Wipro GE Healthcare Private Ltd. | Ấn Độ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Ấn Độ | Nhóm null |  |  | 750000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-07 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Máy chụp X-quang analog di động</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Model: Brivo XR115</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Hãng: GE _ Mỹ</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Xuất xứ: Ấn Độ</strong></p><p class="ql-align-justify">Năm sản xuất: 2020 trở về sau, máy mới: 100%</p><p class="ql-align-justify">Thời gian bảo hành&nbsp;: 12 tháng</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">1.&nbsp;Máy X-quang di động analog</p><p class="ql-align-justify">2.&nbsp;Phụ kiện chuẩn kèm theo máy</p><p class="ql-align-justify">3.Tài liệu hướng dẫn sử dụng.</p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Brivo XR115 là hệ thống X quang analog di động, được thiết kế nhỏ gọn, an toàn và hiệu quả với trọng lượng nhỏ hơn 120kg thuận tiện trong việc di chuyển tới các địa điểm cần chụp.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Công suất&nbsp;: 4kW</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chùm tia X 100mA/250mAs&nbsp;đáp ứng hầu hết các ứng dụng chụp X quang</p><p>-Tần số siêu cao tần 200kHz cho hình ảnh tuyệt vời và hiệu quả về liều chụp</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-07 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-07
1636 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung quay tập khớp vai | XYJ-2 | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 33750000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-10-01 | <p>Khung quay tập khớp vai</p><p>Model: <strong>XYJ-2</strong></p><p>Xuất xứ: Xiangyu – China</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> | <p>Nút bấm tay</p> <p>Cánh tay xoay có thể điều chỉnh</p> <p>Cánh tay quay</p> <p>Ống chạy dọc</p> <p>Lắp đặt cố định</p> <p>Bàn phẳng</p> <p>Nút bấm điều chỉnh bàn phẳng lên.</p> | <p>Nút bấm tay</p> <p>Cánh tay xoay có thể điều chỉnh</p> <p>Cánh tay quay</p> <p>Thiết bị giảm rung xóc</p> <p>Nút điều chỉnh giảm rung xóc</p> <p>Ống chạy dọc</p> <p>Lắp đặt cố định</p> <p>Bàn phẳng</p> <p>Nút bấm điều chỉnh bàn phẳng lên.</p> <p>Giá treo</p> | <p>Phạm vi điều chỉnh bàn phẳng lên xuống (mm): 0~630</p> <p>Phạm vi điều chỉnh giữa nút bấm và trục quay (mm): 450~640</p> <p>Mức độ giảm rung xóc tối đa (N•cm): 1650</p> <p>Kích thước:&nbsp; (Dài x Rộng x Cao) (mm)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77×34×98</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1637 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy tách chiết ADN/ARN | ExiPrepTM 16 Dx | ExiPrepTM 16 Dx | Bioneer Corporation | Hàn Quốc | Bioneer Corporation | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 930600000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>Máy tách và tinh sạch axit nucleic tự động</p><p>&nbsp;16 giếng tách, hoạt động độc lập hoặc kết nối với ExiCycler96 thành hệ thống tự động, có đèn UV khử trùng</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="340"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="340"><br /> -Kích thước: (rộng x cao x sâu)&nbsp; 320 x 487 x 535mm,<br /> - Khối lượng: 22kg.<br /> - Nguồn AC adapter vào: 100-240V, 50-60Hz.<br /> - Nguồn DC adapter ra: 24V.&nbsp; 7,5A<br /> - Điều khiển bằng phần mềm khi kết nối với máy ExiCycler96 hoặc trực tiếp trên màn hình LCD</td> </tr> </tbody> </table> |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="360"><br /> - Đèn khử trùng UV sau khi kết thúc.<br /> - Tách chiết hoàn toàn tự động RNA, AND từ các mẫu khác nhau.<br /> - Màn hình cảm ứng.<br /> - Kết nối máy tính hoặc hoạt động độc lập</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-04-13
1638 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động | Kenza One | Biolabo s.a.s | Pháp | Biolabo s.a.s | Pháp | ["2021"] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 495000000 | t | Cái | true | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">KENZA 240TX</span><strong style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</strong><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">là máy phân tích sinh hóa tự động, máy đo định lượng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy</span></p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | 2021-06-17 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | 2021-06-17
1639 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Straight Titanium Abutment - Shoulder 3mm (Narrow Line) | NL-SSTA-3 | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 2137500 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước SSTA (mm): 3&nbsp;vai</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước SSTA (mm): 3&nbsp;vai</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  | <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước SSTA (mm): 3&nbsp;vai</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
1640 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh | Babytherm 8004 | Draeger Medical Systems, Inc. | Mỹ | Draeger Medical Systems, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-02 | 2021-11-22 | <p>Thiết bị là một hệ thống sưởi ấm trẻ sơ sinh chăm sóc tích cực cũng là một thiết bị trị liệu cung cấp hơi ấm cho trẻ sơ sinh thiếu tháng và đủ tháng.</p><p>Cung cấp một môi trường nhiệt trung tính tối ưu bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi căng thẳng do lạnh hoặc nóng. Các phần tử sưởi bằng gốm và bộ phản xạ mạ vàng phân phối nhiệt đồng đều trên toàn bộ giường nằm của trẻ.</p><p>Bảng điều khiển dễ sử dụng được đặt trực tiếp bên dưới giường sưởi phát xạ nhiệt dễ dàng chạm tới. Màn hình hiển thị kỹ thuật số lớn, sáng từ bất kỳ vị trí xung quanh giường</p> | <p>Máy chính với màn hình theo dõi: 01 cái</p><p>Cảm biến nhiệt độ da: 01 bộ</p><p>Tấm nệm: 01 cái</p><p>Cân, tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>Xe đẩy chuyên dụng với 4 bánh xe, được thiết kế tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-12-15 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1641 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy X-quang di động | Jolly 30 plus | BMI Biomedical International S.r.l. | Italy | BMI Biomedical International S.r.l. | Italy | ["2021"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Italy | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Cái | true | 2021-04-14 | 2022-04-14 | <p><br></p><p>Máy X- quang di động</p><p>thiết bị sản xuất năm 2021, Mới 100%</p><p>Điện áp&nbsp;hoạt động:230 VAC</p><p>Tần số: 50/60 Hz</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Tủ điều khiển cao tần tích hợp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Hệ thống cột bóng di động tích hợp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bóng đèn chụp X-Quang</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ chuẩn trực chùm tia</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Nút bấm phát tia</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Sách hướng dẫn sử dụng tiếng anh và tiếng việt</p> |  | <p><strong><em><u>Tủ điều khiển cao tần</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tối đa&nbsp;&nbsp;32 kW</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp tối đa&nbsp;125 kV</p><p><strong><em><u>Bóng phát tia </u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng anode quay</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ quay&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><strong><em><u>Bộ chuẩn trực</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu vận hành: bằng tay</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu trường: trường hình vuông</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh trường từ 0x0 cm tới 43x43 cm tại 1 m FFD</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ chuẩn trực quay +/- 90°</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Trạm điều khiển</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu&nbsp;điều khiển bằng vi xử lý</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;màn hình cảm ứng 10 inch TFT LCD, 16.2 triệu màu, 340 cd/m<sup>2&nbsp;</sup>Độ phân giải 1024 x 600 pixel</p><p><strong><em><u>Các phương thức vận hành</u></em></strong></p><p>&nbsp;</p><p>Kỹ thuật chụp đã chọn trước (APR)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;vận hành 2 điểm (kV – mAs)</p><p>Kỹ thuật chụp tựchọnvận hành 2 điểm (kV – mAs)</p><p>Lựa chọn phim-bìa tăng quang&nbsp;3 tốc độCập nhât firmware&nbsp;ua cổng USB</p><p><strong><em><u>Điều khiển chụp</u></em></strong></p><p>Nút bấm chụp bằng tay&nbsp;Nút bấm chụp bằng tay 2 nấc với cáp kéo dài 3,8 m</p><p>&nbsp;<strong><em><u>Đặc điểm cơ khí</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểumáy&nbsp;Máy di động với cánh tay đỡ bóng đối trọng hoàn toàn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;xe&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bằng cao su chống tĩnh điện</p><p><strong><em><u>An toàn và bảo vệ</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển và bảo vệ dòng bóng tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo vệ chống lại quá dòng và điện áp</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-04-14 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-04-14
1642 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu thuật | BF433R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1337303 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp săng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-27 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
1643 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy X quang tại giường | DM-100MR | Dongmun Co., Ltd | Hàn Quốc | Dongmun Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT |  | Nhóm null |  |  | 774000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-11 | 2024-05-11 | <p>Hệ Thống X quang Di động&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(64, 64, 64);">Kiểu máy chạy bằng pin</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(64, 64, 64);">l&nbsp;Pin có thể&nbsp;sạc lại.</span></p><p><span style="color: rgb(64, 64, 64);">Một lần sạc đầy, có thể chụp 500 lần</span></p> | <p><span style="color: rgb(255, 192, 0);">Công nghệ tần số cao</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(88, 88, 88);">l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất điện đầu ra 5kW /100mA.</span></p><p><span style="color: rgb(88, 88, 88);">l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế máy thon nhỏ và có thể xếp lại được phù hợp cho hạ tầng không gian.</span></p><p><span style="color: rgb(88, 88, 88);">l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc thiết kế theo kỹ thuật phân tập &amp; độ nghiên đầu máy lên xuống được cho phép định vị trí tối ưu khi chụp.</span></p><p><span style="color: rgb(88, 88, 88);">l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe to và ổn định đảm bảo việc di chuyển máy êm và an toàn.</span></p><p><span style="color: rgb(88, 88, 88);">l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng vận chuyển máy do kích thước nhỏ gọn.</span></p><p><span style="color: rgb(88, 88, 88);">l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiệu chuẩn kỹ thuật đơn giản.</span></p><p><span style="color: rgb(88, 88, 88);">l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình chụp theo 30 thông số được cài đặt trước cho từng bộ phận cơ thể (APR)</span></p><p><span style="color: rgb(88, 88, 88);">l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hai consol điều khiển máy- bảng điều khiểnChính &amp; &nbsp;Đầu máy</span></p> |  | <p> Bộ phận phát&nbsp;điện</p><p> 5kW, 60kHz Bộ đảo điện tần số cao, bộ vi xử lý</p><p> Dòng công suất kV</p><p> 10-110kV, tăng 1.0kV </p><p> Dòng điện mA </p><p> 20-100mA, biến thiên</p><p> Dãi dòng điện mAs </p><p> 0.1-100mAs, 38 cách lựa chọn</p><p> Consol&amp;hiển thị thông tin</p><p> Màn hình hiển thị LCD, thể hiện trị số kỹ thuật/giải phẩu học, mật độ</p><p> APR</p><p> 30 &nbsp;chương trình thông số được cài đặt trước cho từng bộ phận cơ thể ( APR )</p><p> Ống X quang</p><p> &nbsp;Kiểu anode bất động, kích cỡ vị trí tiêu điểm 1.8mm</p><p> Ống chuẩn trực</p><p> Điều khiển bằng tay, Khe đôi</p><p> Kích cỡ vùng tia X</p><p> 35x35cm @ 65cm SID</p><p> Bù trừ tự động</p><p> Bù trừ điện áp đường dây ±10%</p><p> Nguồn điện sử dụng</p><p> Điện áp tự do 100-264VAC, pha đơn, &nbsp;50/60Hz</p><p> Trọng lượng tịnh</p><p> 140kgs</p><p> kích cỡ (Dài x rộng x cao)</p><p> 541x800x1442mm</p><p> Tùy chọn</p><p> Nút kích hoạt chụp không dây, bộ cảm biến, CR</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT | 2021-05-11 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT | 2021-05-11
1644 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Ø5.0 x 16 mm | 70-1154-IMP0018 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 5.0</p><p>Chiều dài: 16mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 5.0</p><p>Chiều dài: 16mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 5.0</p><p>Chiều dài: 16mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 5.0</p><p>Chiều dài: 16mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1645 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy Xquang di động cao tần | TXL-Plus8 | Sociedad Espanola de Electromedicina y Calidad S.A. (SEDECAL S.A) | Tây Ban Nha | Radiologia S.A | Tây Ban Nha | ["2019","2020","2021"] | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệ Thiết bị vật tư y tế Hà Nội | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 820000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-23 | 2021-12-23 | <p><strong>hông tin chung về thiết bị</strong></p><p>TXL-PLUS8 là một hệ thống chụp X-quang di động hoàn toàn đồng bộ, kết hợp tủ phát tia X cao tần tân tiến nhất với khả năng linh hoạt tuyệt vời, thích hợp cho mọi mục đích sử dụng – trong phòng khám, phòng cấp cứu, hay phòng chăm sóc đặc biệt, v.v.&nbsp;Ngoài ra, TXL-PLUS8 còn có thể sử dụng di động bên ngoài cơ sở y tế cho cấp cứu, nông thôn hay những địa điểm khó tiếp cận.</p><p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 13485:2016; ISO 9001:2015; Directive 93/42/EEC</p><p>Môi trường hoạt động:</p><ul><li>Nhiệt độ tối đa: 30 độ C</li><li>Độ ẩm tối đa: 80 %</li></ul><p>Máy mới 100%</p> | <p>Máy X-quang di động cao tần, và các phụ kiện kèm theo: 01 máy</p><ul><li>Bóng X-Quang &lt;01&gt;</li><li>Máy phát cao tần &lt;01&gt;</li><li>Bộ chuẩn trực &lt;01&gt;</li><li>Bảng điều khiển &lt;01&gt;</li><li>Tay đỡ bóng &lt;01&gt;</li><li>Tay điều khiển từ xa &lt;01&gt;</li><li>Bộ đo liều tia xạ &lt;01&gt;</li><li>Trạm điều khiển kết nối đồng bộ kỹ thuật số&lt;01&gt;</li><li>Dây nguồn &lt;01&gt;</li></ul> |  |  | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Bảo hành 12 tháng theo đúng quy định của nhà sản xuất, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.</span></p> |  |  |  |  | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệ Thiết bị vật tư y tế Hà Nội | 2020-12-23 | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệ Thiết bị vật tư y tế Hà Nội | 2020-12-23
1646 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy X quang di động cao tần | TXL-Plus8 | Sociedad Espanola de Electromedicina y Calidad S.A. (SEDECAL S.A) | Tây Ban Nha | Radiologia S.A | Tây Ban Nha | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | Tây Ban Nha | Nhóm null |  |  | 820000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-15 | <p>TXL-PLUS8 là một hệ thống chụp X-quang di động hoàn toàn đồng bộ, kết hợp tủ phát tia X cao tần tân tiến nhất với khả năng linh hoạt tuyệt vời, thích hợp cho mọi mục đích sử dụng – trong phòng khám, phòng cấp cứu, hay phòng chăm sóc đặc biệt, v.v.&nbsp;Ngoài ra, TXL-PLUS8 còn có thể sử dụng di động bên ngoài cơ sở y tế cho cấp cứu, nông thôn hay những địa điểm khó tiếp cận.</p><p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 13485:2016; ISO 9001:2015; Directive 93/42/EEC</p><p>Môi trường hoạt động:</p><ul><li>Nhiệt độ tối đa: 30 độ C</li><li>Độ ẩm tối đa: 80 %</li></ul><p>Máy mới 100%</p> | <p>Máy X-quang di động cao tần, và các phụ kiện kèm theo: 01 máy</p> <ul> <li>Bóng X-Quang &lt;01&gt;</li> <li>Máy phát cao tần &lt;01&gt;</li> <li>Bộ chuẩn trực &lt;01&gt;</li> <li>Bảng điều khiển &lt;01&gt;</li> <li>Tay đỡ bóng &lt;01&gt;</li> <li>Tay điều khiển từ xa &lt;01&gt;</li> <li>Bộ đo liều tia xạ &lt;01&gt;</li> <li>Trạm điều khiển kết nối đồng bộ kỹ thuật số&lt;01&gt;</li> <li>Dây nguồn &lt;01&gt;</li> </ul> |  |  | <p>Bảo hành 12 tháng theo đúng quy định của nhà sản xuất, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2020-11-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-01-12
1647 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Ø7.0 x 8 mm | 70-1154-IMP0019 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 7.0</p><p>Chiều dài: 8mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 7.0</p><p>Chiều dài: 8mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 7.0</p><p>Chiều dài: 8mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 7.0</p><p>Chiều dài: 8mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1648 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy cân lắc túi máu | Máy lắc túi máu và cân tự động | MW-2000 | Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Tế Đông Dương | Việt Nam | Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Tế Đông Dương | Việt Nam |  | Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Y tế Đông Dương | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 50000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-06-01 | <p>MW-2000 là thiết bị lắc túi máu tự động và cân khối lượng trong quá trình thu nhận máu toàn phần. Được sử dụng rộng rãi trong các Trung tâm truyền máu. Có khả năng lưu trữ dữ liệu và truyền dữ liệu về hệ thống lưu trữ dữ liệu của bệnh viện.</p> | <p>Máy lắc túi máu và cân tự động gồm có:</p><ul><li>Máy chính (có Pin 5000mAh bên trong):&nbsp;&nbsp;01 cái</li><li>Khay lắc : 1 cái</li><li>Bộ chuyển đổi nguồn AC/DC: 1 cái</li><li>Thùng đựng máy: 1 cái</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 1 bộ</li></ul> |  | <p>MW-2000 là thiết bị lắc túi máu tự động và cân khối lượng trong quá trình thu nhận máu toàn phần. Được sử dụng rộng rãi trong các Trung tâm truyền máu. Có khả năng lưu trữ dữ liệu và truyền dữ liệu về hệ thống lưu trữ dữ liệu của bệnh viện.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Y tế Đông Dương | 2020-11-13 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Y tế Đông Dương | 2021-04-13
1649 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy X quang di động Kỹ thuật số | MatriX | IBIS S.r.l | Italy | IBIS S.r.l | Italy | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1950000000 | t | Cái | true | 2021-02-05 | 2022-02-05 | <p>MatriX dr</p><p>Dòng kỹ thuật số công suất tối đa MatriX dr là thiết</p><p>bị kỹ thuật số của dòng MatriX với bảng điều khiển</p><p>cảm ứng 19” có thể hiển thị ngay tức thì hình ảnh</p><p>vừa thu được</p> | <p><span style="background-color: yellow;">-&nbsp;01 Bộ Điều khiển vi xử lý, màn hình cảm ứng 19"</span></p><p><span style="background-color: yellow;">-&nbsp;01 Tủ phát 125 kV</span></p><p><span style="background-color: yellow;">-&nbsp;01 Bóng X tốc độ quay 3000 rpm</span></p><p><span style="background-color: yellow;">-&nbsp;01 Ống chuẩn trực</span></p><p><span style="background-color: yellow;">-&nbsp;01 Cột bóng</span></p><p><span style="background-color: yellow;">01 Sách hướng dẫn sử dụng</span></p> |  | <p>Dải điện áp kV (kV): 32</p><p>Dải dòng điện giây mAs (mAs): 40-125</p><p>Kích thước tiêu điểm (mm): 0,2-220</p><p>Therm. Cap. (kJ-kHU): 900-1224</p><p>Dòng điện (mA): 425</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-02-05 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-02-05
1650 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | BỘ DỤNG CỤ PHẨU THUẬT HẬU MÔN TRỰC TRÀNG | PTHMTT | Amnotec International Medical GmbH | Đức | Amnotec International Medical GmbH | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Đức | Nhóm 3 |  |  | 198000000 | t | Bộ | true | 2021-05-27 | 2021-12-31 | <p>BỘ DỤNG CỤ PHẨU THUẬT HẬU MÔN TRỰC TRÀNG</p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: AMNOTEC – ĐỨC</strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: ĐỨC</strong></p> | <p>BỘ DỤNG CỤ PHẨU THUẬT HẬU MÔN TRỰC TRÀNG</p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: AMNOTEC – ĐỨC</strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: ĐỨC</strong></p><p><strong>Gồm 47món</strong></p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hàng mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất : 2021</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485, CE</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27
1651 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ đầu giường | NS-21-O | Proma Reha s.r.o. | Séc | Proma Reha s.r.o. | Séc | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 22000000 | t | Cái | true | 2021-05-19 | 2021-12-31 | <p>Tủ đầu giường</p> | <p>+ Thân tủ chính: 01 cái</p><p>+ Bàn ăn: 01 cái</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Thông số tủ:</strong></p><p class="ql-align-justify">+ Là loại tủ chứa đồ tích hợp bàn ăn</p><p class="ql-align-justify">+ Tủ làm từ chất liệu thép không gỉ</p><p class="ql-align-justify">+ Tử thiết kế kiểu hai mặt, cho phép sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau</p><p class="ql-align-justify">+ Tủ chia ra làm 4 khoang độc lập</p><p class="ql-align-justify">+ Các ngăn kéo có tay lắm cho việc mở và đóng</p><p class="ql-align-justify">+ Tủ có 4 bánh đường kính khoảng 65mm, có khóa</p><p class="ql-align-justify">Kích thước tủ: khoảng 52x45x90cm</p><p class="ql-align-justify"><strong>Thông số Bàn ăn:</strong></p><p class="ql-align-justify">+ Mặt bàn ăn có gờ làm bằng nhựa ABS</p><p class="ql-align-justify">+ Điều chỉnh độ nghiêng hai bên bằng piston, phù hợp với từng trường hợp</p><p class="ql-align-justify">+ Bàn ăn có thể gấp sát vào hông tủ khi không sử dụng</p><p class="ql-align-justify">+ bàn ăn có gờ giúp đồ dùng không bị rơi.</p><p class="ql-align-justify">+ Kích thước bàn ăn (L x W): khoảng 66x43cm</p><p>+ Điều chỉnh độ cao: từ ≤80 đến ≥110cm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-19 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-19
1652 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy kéo giãn | Máy kéo giãn cột sống lưng và cổ ba chiều | JYZ-IIIA | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 282500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-10-01 | <p>Máy kéo giãn cột sống lưng và cổ 3 chiều</p><p>Dùng trong Vật lý trị liệu</p><p>Model: JYZ-IIIA</p><p>Xuất xứ: Xiangyu - Trung Quốc</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tính năng.</p> | <p>Thân máy chính: 01</p> <p>Dây nguồn: 01</p> <p>Đai kéo giãn cổ: 01</p> <p>Bánh xe: 02</p> <p>Cầu chỉ: 06</p> <p>Sách HDSD: 01</p> | <p>Thân máy chính: 01</p> <p>Dây nguồn: 01</p> <p>Đai kéo giãn cổ: 02</p> <p>Bánh xe: 04</p> <p>Cầu chỉ: 06</p> <p>Sách HDSD: 01</p> <p>Động cơ thủy lực: 01</p> <p>Cánh tay đỡ: 01</p> <p>Công tắc ngoại vi: 01</p> <p>Công tắc chân: 01</p> <p>Điều khiển bằng tay: 01</p> <p>Gối: 01</p> <p>Thanh treo ngang: 01</p> <p>Miếng đệm lưng: 01</p> <p>Đệm hỗ trợ đầu và bụng: 01</p> <p>Tấm bọc đệm hỗ trợ đầu và bụng: 01</p> <p>Khung mở rộng lực kéo: 01</p> <p>Nguồn cung cấp điện dự phòng: 01</p> | <p>Nguồn cấp: 220V ± 22V 50Hz ± 1Hz</p> <p>Công suất đầu vào định mức: 100VA (dung sai ± 15%)</p> <p>Độ dài kéo giãn cột sống lưng: 0～200mm</p> <p>Tổng thời gian kéo giãn cột sống lưng: 0～99 phút tùy chỉnh</p> <p>Lực kéo cột sống lưng: 0～990N tùy chỉnh</p> <p>Thời gian kéo liên tục: 0～9 phút tùy chỉnh</p> <p>Thời gian kéo ngắt quãng: 0～9 phút tùy chỉnh</p> <p>Lực kéo cột sống cổ: 0～300N tùy chỉnh</p> <p>Độ dài kéo giãn cột sống cổ: 0 ~ 300mm</p> <p>Tổng thời gian kéo giãn cột sống cổ: 0～99 phút tùy chỉnh</p> <p>Phạm vi góc hoạt động: -10 ° ~ +30 °</p> <p>Phạm vi xoay: khoảng 25 ° trái và phải có thể điều chỉnh</p> <p>Nhiệt độ chườm lưng: ≤ 50ºC</p> <p>Màn hình hiển thị: LCD/LED</p> <p>Thời gian tạm ngưng: 0～5 phút tùy chọn</p> <p>Góc lên xuống:-10º～30º</p> <p>Góc xoay trái phải mỗi bên ±25º tùy chọn</p> <p>Lực kéo cột sống cổ: 0～300N</p> <p>Tổng thời gian kéo giãn cột sống cổ: 0～30 phút tùy chọn</p> <p>Độ dài kéo giãn cột sống cổ: 300mm</p> <p>Nhiệt độ chườm nhiệt lưng: ≤ 55ºC</p> <p>Trọng lượng: 105 kg</p> <p>Kích thước: 2450x600x750mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1653 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Hệ thống theo dõi trung tâm | Hệ thống theo dõi trung tâm | Vista 120 CMS | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Mỹ | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 450000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-21 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">- Dễ dàng sử dụng: hầu hết các chức năng có thể được thực hiện trong 3 bước, đem lại cho bác sĩ nhiều thời gian hơn để chăm sóc bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">- Điều khiển theo hai hướng: cho phép bác sĩ cấu hình và hiển thị các cài đặt báo động tại trạm trung tâm cho mỗi monitor tại giường, loại bỏ sự cần thiết phải đến mỗi monitor và thay đổi cài đặt báo động.</p><p class="ql-align-justify">- Bảo mật mạng: Do trạm trung tâm chạy trên mạng dùng riêng, không giap tiếp với mạng ngoài, đảm bảo bảo mật dữ liệu bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">- Truy xuất báo cáo linh hoạt: Báo cáo dữ liệu bệnh nhân có thể được gửi đến máy in nối mạng hoặc lưu dưới dạng PDF để xem lại.</p> | <p class="ql-align-justify">- Thiết bị xử lý trung tâm: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Chuột: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bàn phím: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Máy in laser trắng đen: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-21 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1654 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Ø7.0 x 10 mm | 70-1154-IMP0020 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 7.0</p><p>Chiều dài: 10mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 7.0</p><p>Chiều dài: 10mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 7.0</p><p>Chiều dài: 10mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 7.0</p><p>Chiều dài: 10mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1655 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 8 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 8 thông số | Vista 120S | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Trung Quốc | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 400000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-21 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng TFT 305 mm (12.1")</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hiển thị lên đến 13 dạng sóng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Theo dõi xu hương tăng cường</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ dữ liệu xu hướng lên đến 150 giờ cho tất cả các tham số ở định dạng bảng và đồ họa</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ tới 1200 phép đo NIBP và 200 sự kiện báo động</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 giờ hiển thị đầy đủ</p> | <p><span style="color: black;">Máy chính: 01 cái</span></p><p>- Cáp điện tim ECG 3 điện cực: 01 cái</p><p>- Dây nối cáp điện tim: 01 cái</p><p>- Cảm biến đo SpO<sub>2</sub> dạng kẹp ngón, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Cảm biến đo SpO<sub>2</sub> cho trẻ sơ sinh, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Cáp nối cảm biến SpO<sub>2</sub>: 01 cái</p><p>- Bao đo huyết áp cho người lớn, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Bao đo huyết áp cho trẻ em, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Bao đo huyết áp cho trẻ sơ sinh, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Bao đo huyết áp cho trẻ sơ sinh, sử dụng 1 lần: 01 bộ</p><p>- Dây nối đo huyết áp không xâm lấn NIBP: 01 cái</p><p>- Cảm biến đo nhiệt độ da: 01 cái</p><p>- Bộ đo huyết áp xâm lấn IBP: 01 cái</p><p>- Bộ đo EtCO<sub>2</sub>: 01 bộ</p><p>- Khối đo cung lượng tim CO: 01 bộ</p><p>- Máy in nhiệt tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>- Giấy in nhiệt: 01 bộ.</p><p>- Xe đẩy: 01 cái.</p><p><span style="color: black;">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-21 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1656 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy X quang di động cao tần, 100mA | Ultra 200 | ECORAY CO. LTD. | Hàn Quốc | ECORAY CO. LTD. | Hàn Quốc | ["2021","2022","2023"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 850000000 | t | Cái | true | 2021-01-21 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy X-Quang di động cao tần, 100mA </strong></p><p><strong>Model: ULTRA 200</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Ecoray- Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Chứng chỉ chất lượng: ISO13485, CE</strong></p> | <p><strong>Thiết bị đồng bộ 01 hệ thống bao gồm:</strong></p><p>Bóng X Quang: 01 Bộ</p><p>Máy phát cao tần : 01 Bộ</p><p>Bộ chuẩn trực: 01 Bộ</p><p>Màn hình hiển thị trên đầu bóng: 01 Bộ</p><p>Bảng điều khiển : 01 Bộ</p><p>Tay đỡ bóng: 01 Bộ</p><p>Chân phanh: 01 Chiếc</p><p>Công tắc chụp tay: 01 Chiếc</p> | [7 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-01-21 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-01-21
1657 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Tay Khoan nha khoa | T3 Racer Midwest | Sirona Dental Systems GmbH | Đức | Sirona Dental Systems GmbH | Đức |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 17293500 | t | Chiếc | false | 2021-03-05 | 2021-06-30 | <p>TAY KHOAN NHA KHOA</p><p>Model: T3 Racer Midwest</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-01 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-03-05
1658 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ phá đông huyết tương và tế bào gốc | WPFD 3/6 | KW Apparecchi Scientifici Srl | Italy | KW Apparecchi Scientifici Srl | Italy |  | Công Ty Cổ Phần Group Phát Triển Sức Khỏe | Italy | Nhóm null |  |  | 280000000 | t | Cái | true | 2021-03-16 | 2022-03-31 | <p>- Thiết kế dạng đứng thuận tiện cho việc thao tác và quan sát các túi máu.</p><p>- Máy được chế tạo bao gồm 03 buồng rã đông,với cơ chế rã đông đồng nhất bằng Hydro-pump-masage giúp rã đông nhanh, đồng nhất cho túi máu/huyết tương.</p><p>- Bể chứa nước bên trong làm bằng nhựa HDPE kháng khuẩn/ bên ngoài theo công nghệ đúc mà không cần lắp ráp trước sau. Hoàn chỉnh với nắp đậy trong Methacrylate kháng khuẩn. Thoát nước từ phía dưới để đảm bảo vệ sinh tối đa.&nbsp;</p><p>- Thiết kế độc lập cho phép hệ thống vẫn hoạt động khi có sự cố xảy ra. Trong trường hợp có sự cố xảy ra tại một buồng phá đông hoặc có một túi bảo quản bị rách, buồng phá đông có thể được lấy ra, rửa vệ sinh và lắp lại mà không làm ảnh hưởng đến quá trình phá đông của các buồng khác.</p><p>- Khả năng truy nguyên: sử dụng bộ đọc mã bar code hoặc các loại nhận dạng khác giúp&nbsp;thiết bị có khả năng nhận diện người sử dụng, loại túi bảo quản hoặc người hiến máu</p><p>- Với điểm đặt là 37<sup>0</sup>C, chu kì thời gian rã đông tối đa một hoặc 2 túi 260ml đóng băng ở -40<sup>0</sup>C là 25 phút, với túi&nbsp;600ml chu kì thời gian rã đông tối đa là 35 phút.&nbsp;</p><p>- Thiết kế độc lập cho phép hệ thống vẫn hoạt động khi có sự cố xảy ra. Trong trường hợp có sự cố xảy ra tại một buồng phá đông hoặc có một túi bảo quản bị rách, buồng phá đông có thể được lấy ra, rửa vệ sinh và lắp lại mà không làm ảnh hưởng đến quá trình phá đông của các buồng khác.&nbsp;Bộ điều khiển điện tử với màn hình cảm ứng và khả năng truyền dữ liệu qua kết nối mạng hoặc qua thẻ nhớ SD:</p><p>-Màn hình cảm ứng 7 inch</p><p>-Nguồn điện được lấy từ thân máy chính</p><p>-Cổng kết nối: USB, SD card, Ethernet</p><p>-CPU: Atmel at91 sam9261 256Mb flash</p><p>-Hệ điều hành Linux 2.6.33</p><p>- Có thể cài đặt các thông số cho từng buồng phá đông độc lập: nhiệt độ tối đa, thời gian, chế độ túi máu, chế độ plasma, chế độ phá đông tế bào gốc, chế độ sưởi.&nbsp;&nbsp;</p><p>- Trong trường hợp khẩn cấp: Có thể rã đông 9 túi huyết tương với tổng chu kì 35 phút</p><p>- Có báo động trong trường hợp túi máu bị vỡ rách.</p><p>- Mỗi người dùng có thể được liên kết với một mật khẩu cho phép truy cập vào một hoặc nhiều chức năng hệ thống: Bắt đầu chu kì, thiết lập thông số vận hành, chọn chế độ, thiết lập ngày/giờ, tắt thiết bị,....</p><p>- Sử dụng cơ chế phá đông khô do đó các túi plasma không tiếp xúc trực tiếp với nước trong bồn ổn nhiệt nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm</p> | <p>Máy phá đông huyết tương và tế bào gốc</p><p>Đầu đọc Barcode</p><p>Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>- Kích thước&nbsp;(WxDxH):&nbsp;516x600x562 mm </p><p>- Dung tích : 3 buồng rã đông với&nbsp;3 túi 1000ml hoặc 6 túi 460ml hoặc tối đa lên tới 9 túi </p><p>- Trọng lượng: 30 kg </p><p>- Phạm vi điều chỉnh: lên tới hơn 400C</p> | [5 empty] | Công Ty Cổ Phần Group Phát Triển Sức Khỏe | 2021-03-16 | Công Ty Cổ Phần Group Phát Triển Sức Khỏe | 2021-03-16
1659 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh POLARIS 100 / 200 | Polaris 100/200 | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Xem tệp đính kèm</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-11-13 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1660 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Bộ dẫn lưu thủy dịch (bán phần trước dùng cho máy CV-24000) | 18214-7520 | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 3400000 | t | Cái | true | 2021-01-27 | 2021-03-31 | <p>Bộ dẫn lưu thủy dịch (bán phần trước dùng cho máy CV-24000)</p> | <p>Bộ dẫn lưu thủy dịch (bán phần trước dùng cho máy CV-24000)</p> |  | <p>Bộ dẫn lưu thủy dịch (bán phần trước dùng cho máy CV-24000)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27
1661 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Ø7.0 x 11.5 mm | 70-1154-IMP0021 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 7.0</p><p>Chiều dài: 11.5mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 7.0</p><p>Chiều dài: 11.5mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 7.0</p><p>Chiều dài: 11.5mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Vật liệu titanium loại 5</li><li>Công nghệ bề mặt RBM</li><li>Kết nối phục hinh nón đảm bảo độ khít, ổn định và độ bên cao</li><li>Vòng cổ được gia công để tăng cường bảo tồn mô mềm</li><li>Các ren nhỏ vòng đầu để bảo tồn xương mào</li><li>Thân ren đảm bảo độ ổn định ban đầu tốt cho mọi loại xương</li><li>Thân trụ phù hợp với mọi vị trí cấy ghép, cả nhưng vùng hạn chế.</li><li>Bước răng kép với rãnh tự tạo ren giúp đưa implant vào nhanh chóng.</li></ul><p>Kích thước: Đường kính 7.0</p><p>Chiều dài: 11.5mm</p><p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1662 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy tĩnh điện ION | ION-3F-V01 | Nhà Máy Z755 - Bộ Quốc Phòng (Công Ty TNHH MTV Thông Tin Điện Tử Z755) | Việt Nam | Nhà Máy Z755 - Bộ Quốc Phòng (Công Ty TNHH MTV Thông Tin Điện Tử Z755) | Việt Nam | ["2013"] | CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Z755 (NHÀ MÁY Z755 - BỘ QUỐC PHÒNG) | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 4899000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p>Máy tĩnh điện ION (Đa chức năng) là sản phẩm công nghệ cao, được ứng dụng kỹ thuật điện tử y sinh học tiên tiến với 3 chức năng: Cân bằng ion, trị liệu xung điện và trị liệu nhiệt giúp cân bằng lại âm dương cơ thể.</p> | <ol><li>Công suất tiêu thụ: P = 2,5W</li><li>Điện áp sử dụng: 220V - 50Hz</li><li>Dòng điện: 10mA</li><li>Khối lượng: 1,75Kg</li><li>Thể tích: (254x153x83.5)mm3</li></ol><p><br></p> |  | <ol><li>Công suất tiêu thụ: P = 2,5W</li><li>Điện áp sử dụng: 220V - 50Hz</li><li>Dòng điện: 10mA</li><li>Khối lượng: 1,75Kg</li><li>Thể tích: (254x153x83.5)mm3</li></ol> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Z755 (NHÀ MÁY Z755 - BỘ QUỐC PHÒNG) | 2020-12-14 | CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Z755 (NHÀ MÁY Z755 - BỘ QUỐC PHÒNG) | 2020-12-25
1663 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy giặt, vắt công nghiệp | Máy giặt, vắt công nghiệp | Máy giặt công nghiệp | LN 35 TP2 E | Fagor Industrial, S.Coop | Tây Ban Nha | Fagor Industrial, S.Coop | Tây Ban Nha | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI BÌNH | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 650000000 | t | Cái | true | 2021-07-02 | 2022-07-02 | <p>Máy giặt công nghiệp&nbsp;</p><p>Model: LN-35 TP2 E</p><p>Hãng sản xuất: FAGOR - Tây Ban Nha</p> | <p>- Máy chính: 01 cái</p><p>- Ống cấp nước nóng: 01 bộ</p><p>- Ống cấp nước lạnh: 02 bộ</p><p>- Ống xả nước : 01 bộ</p><p>- Các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo đồng bộ và đúng chức năng.</p> |  | <p> Máy giặt công nghiệp&nbsp; </p><p>Nhãn hiệu FAGOR </p><p>Model: LN - 35 TP2 E </p><p>Công suất: 35 - 39 kg vải khô/mẻ&nbsp; </p><p>Kích thước: 979 x 1.066 x 1.411 mm&nbsp; Đường kính lồng giặt: 860 mm </p><p>Lực vắt : 200 G </p><p>Độ sâu lồng giặt:&nbsp;602 mm </p><p>Tốc độ vắt: 644 vòng/phút </p><p>Vận hành bằng bộ vi xử lý, sử dụng công&nbsp;nghệ biến tần. </p><p>Lập trình sẵn ngôn ngữ </p><p>Tiếng Việt, thể hiện từng bước giặt trên màn hình cảm ứng. </p><p>Trọng lượng: 473 kg </p><p>Điện áp: 400V/3Ph/50Hz </p><p>Sản xuất và nhập khẩu: Tây Ban Nha </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI BÌNH | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI BÌNH | 2021-07-02
1664 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Máy ép tim tự động | Máy ép tim ngoài lồng ngực | Life-Stat®, model 1008MII | Michigan Instruments LLC | Mỹ | Michigan Instruments LLC | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Việt Quang | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 650000000 | t | Cái | true | 2021-07-09 | 2021-09-30 | <p> 1. Tên hàng hóa: Máy ép tim ngoài lồng ngực</p><p> 2. Ký hiệu (model): Life-Stat®, model 1008MII</p><p> 3. Tên hãng sản xuất: Michigan Instruments, LLC</p><p> 4. Xuất xứ: Mỹ</p><p> </p> | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 Bộ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đỡ lưng: 01 cái</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp đựng máy: 01 hộp</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây dẫn khí oxy kèm đầu nối: 01 cái</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển</p><p> </p> |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100% tuân thủ AHA 2015</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 lần ép ngực mỗi phút với 10 hơi thở không đồng bộ hay 100 lần ép ngực mỗi phút với 9 hơi thở không đồng bộ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu ép: có độ sâu ép ngực có thể điều chỉnh từ 0 đến 3,2” (0 đến 8cm).</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sự bật lên của thành ngực: Cho phép ngực bật lên hoàn toàn</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gián đoạn ép: có thể chuyển từ bằng tay sang CPR cơ học trong 5 giây hoặc ít hơn.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tỷ lệ ép/ thông khí: cung cấp tỷ lệ ép/ thông khí là 30: 2 để thông </p><p>khí</p><p> cho ứng dụng dùng mặt nạ.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông khí với đường thở nâng cao: thực hiện 10 lần không khí không đồng bộ/ phút cho ứng dụng đường thở nâng cao</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ép ngực: thực hiện ép ngực sâu phù hợp với tốc độ 120 / phút</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Việt Quang | 2021-07-09 | Công ty TNHH Việt Quang | 2021-07-09
1665 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu thuật | FC288R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 139528200 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp phẫu thuật Valve XS De Bakey</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-27 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-27
1666 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | TỦ DỤNG CỤ | TDC20 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 32860000 | t | Cái | false | 2021-04-03 | 2022-12-31 | <p>Dài&nbsp;rộng cao</p><p>1200x700x1800 mm</p><p><br></p> | <p>Dài&nbsp;rộng cao</p><p>1200x700x1800 mm</p><p><br></p> |  | <p>Dài&nbsp;rộng cao</p><p> 1200x700x1800 mm</p><p> Lòng trong rộng 650 mm</p><p> Chia 5 ngăn theo chiều ngang, ngăn cao 350 mm</p><p> Inox hộp 25x25x1.0, inox lá 0.6</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-03 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-05
1667 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | OGCare Glucose Strips 50 | OGCare 50 | Biochemical Systems International S.p.A | Italy | Biochemical Systems International S.p.A | Italy | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | Italy | Nhóm 3 |  |  | 450000 | t | Hộp | true | 2021-04-26 | 2022-04-26 | <p>Que thử đường huyết OGCare Glucose Strips dùng cho máy đo đường huyết OGCare</p> | <p>Tên thương mại: <strong>OGCare Glucose Strips</strong></p><p>Tên thiết bị: Que thử dùng cho máy đo đường huyết OGCare</p><p>Hộp 50 que</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | 2021-04-23
1668 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Vista 120S | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Trung Quốc | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-21 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng TFT 305 mm (12.1 ").</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hiển thị lên đến 13 dạng sóng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Theo dõi xu hương tăng cường</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ dữ liệu xu hướng lên đến 150 giờ cho tất cả các tham số ở định dạng bảng và đồ họa</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ tới 1200 phép đo NIBP và 200 sự kiện báo động</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 giờ hiển thị đầy đủ</p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Cáp điện tim ECG 3 điện cực: 01 cái</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Dây nối cáp điện tim: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến đo SpO<sub>2</sub> dạng kẹp ngón, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Cáp nối cảm biến SpO<sub>2</sub>: 01 cái</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Bao đo huyết áp cho người lớn, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp cho trẻ em, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nối đo huyết áp không xâm lấn NIBP: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến đo nhiệt độ da: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đo EtCO<sub>2</sub>: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in nhiệt: 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><br></p><p><span style="color: black;">Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-21 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1669 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu thuật | FC285R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 139528200 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp phẫu thuật Valve XS Resano</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-27 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-27
1670 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy kéo giãn | Máy kéo giãn cột sống lưng và cổ | JYZ-IIB | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 212500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-10-01 | <p>Máy kéo giãn cột sống lưng và cổ</p><p>Model:&nbsp;JYZ – IIB</p><p>Xuất xứ: XiangYu - China</p><p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh tăng giảm tính năng.</p> | <p>Thân máy chính: 01</p> <p>Dây nguồn: 01</p> <p>Đai kéo giãn cổ: 01</p> <p>Bánh xe: 02</p> <p>Cầu chỉ: 06</p> <p>Sách HDSD</p> | <p>Thân máy chính: 01</p> <p>Dây nguồn: 01</p> <p>Đai kéo giãn cổ: 02</p> <p>Bánh xe: 04</p> <p>Ghế ngồi kéo giãn cổ: 01</p> <p>Cầu chỉ: 06</p> <p>Sách HDSD</p> <p>Động cơ thủy lực: 01</p> <p>Cánh tay đỡ: 01</p> <p>Công tắc ngoại vi: 01</p> <p>Công tắc chân: 01</p> <p>Điều khiển bằng tay: 01</p> <p>Gối: 01</p> <p>Thanh treo ngang: 01</p> <p>Miếng đệm lưng: 01</p> <p>Đệm hỗ trợ đầu và bụng: 01</p> <p>Tấm bọc đệm hỗ trợ đầu và bụng: 01</p> <p>Khung mở rộng lực kéo: 01</p> <p>Nguồn cung cấp điện dự phòng: 01</p> | <p>Màn hình kỹ thuật số<br /> 8 chế độ kéo khác nhau (chế độ liên tục ,ngắt quãng,và các chế độ khác )<br /> 20 bộ nhớ phương pháp trị liệu<br /> Tự động đền bù chức năng của lực kéo<br /> Thiết kế an toàn&nbsp; (Max lực kéo 990N , điều khiển từ xa )<br /> Nguồn điện cung cấp : 220V/50 Hz<br /> UPS&nbsp; không bị gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng<br /> Thời gian làm việc liên tục 30 phút<br /> Công suất tiêu thụ : 300W<br /> Tốc độ : 10 mm/s<br /> Lực kéo tối đa của các đốt xương sống ngang lưng : 0-999 N<br /> Lực kéo tối đa của các đốt xương cổ :0-200 N<br /> Nhiệt độ : 37-60 độ C<br /> Tổng thời gian 1đợt&nbsp; kéo : 0-60 phút<br /> Thời gian kéo liên tục : 0-9 phút<br /> Thời gian nghỉ giữa 2 lần kéo : 0-5 phút<br /> Thời gian 1 lần kéo : 5 giây<br /> Kích thước máy : 250x60x70 cm<br /> Trọng lượng : 118 Kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1671 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần | maXium | Gebruder Martin GmbH & Co.KG (thuộc tập đoàn KLS Martin) | Đức | Gebruder Martin GmbH & Co.KG (thuộc tập đoàn KLS Martin) | Đức | ["2021"] | Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Công Nghệ Bắc Hà |  | Nhóm 3 |  |  | 1440000000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2021-10-23 | <p>Dao mổ điện cao tần</p> | <p>-&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;Bàn đạp chân đơn cực: 01 cái</p><p>-&nbsp;Bàn đạp chân lưỡng cực: 01 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;Tay dao đơn cực, dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>-&nbsp;Đầu điện cực hình kiếm: 05 cái</p><p>-&nbsp;Đầu điện cực hình kim: 05 cái</p><p>-&nbsp;Đầu điện cực hình tròn: 05 cái </p><p>-&nbsp;Kẹp lưỡng cực dùng nhiều lần: 01 cái </p><p>-&nbsp;Tay dao hàn mạch dùng cho mổ mở, vùng sâu: 01 cái</p><p>-&nbsp;Lưỡi dao dùng cho tay dao hàn mạch dùng cho mổ mở, vùng sâu: 06 cái</p><p>-&nbsp;Tay dao hàn mạch dùng cho mổ nội soi: 01 cái</p><p>-&nbsp;Lưỡi dao dùng cho tay dao hàn mạch dùng cho mổ nội soi: 10 cái</p><p>-&nbsp;Tấm điện cực trung tính dùng 01 lần cho người lớn/trẻ em: 10 cái</p><p>-&nbsp;Xe đẩy (mua trong nước) : 01 cái</p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Sử dụng bộ điều khiển vi xử lý</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Màn hình 8.4 inch</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Lưu trữ được 99 chương trình bộ nhớ + 01 chương trình nền. </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Có chức năng “chương trình cuối cùng” cùng sử dụng giúp cho việc lựa chọn chương trình trở nên dễ dàng và thao tác nhanh trong vòng 1 giây. </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Có hai cổng đơn cực và hai cổng lưỡng cực</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Công Nghệ Bắc Hà | 2021-04-23 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Công Nghệ Bắc Hà | 2021-04-23
1672 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy chụp X-Quang 2D/3D di động và phụ kiện đi kèm | O-ARM O2 | Medtronic Navigation, Inc. | Mỹ | Medtronic Navigation, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 32000000000 | t | Bộ | true | 2021-02-24 | 2022-02-24 | <p><strong>THÔNG TIN CHUNG:</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Năm sản xuất: Năm 2019 trở về sau, mới 100%</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng:&nbsp;ISO 13485 </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Nguồn cung cấp: 100-240V; 50/60Hz.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Điều kiện hoạt đông:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 30 độ C</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tối đa: 80%</span></p><p><br></p> |  |  |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Thiết bị được bảo hành 12 tháng kể từ khi nghiệm thu;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất: 6 tháng/ lần</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, có khả năng đáp ứng trong vòng: 48 giờ;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt.</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-02-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-02-24
1673 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy tĩnh điện ION | ION-HG | Nhà Máy Z755 - Bộ Quốc Phòng (Công Ty TNHH MTV Thông Tin Điện Tử Z755) | Việt Nam | Nhà Máy Z755 - Bộ Quốc Phòng (Công Ty TNHH MTV Thông Tin Điện Tử Z755) | Việt Nam | ["2013"] | CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Z755 (NHÀ MÁY Z755 - BỘ QUỐC PHÒNG) | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3899000 | f | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p>Máy tĩnh điện ION là sự kết hợp hoàn hảo giữa y học vật lý và y học cổ truyền dân tộc. Máy có chức năng thiết lập trạng thái cân bằng ION của cơ thể, điều trị một số bệnh như: suy nhược thần kinh, kém ăn mất ngủ, bại liệt, chân tay run, hen suyễn, phòng ngừa tai biến...</p> | <ol><li>Công suất: P = 2,5W</li><li>Điện áp vào: 220VAC - 50Hz</li><li>Trọng lượng: 1,25Kg</li><li>Kích thước: (254x153x84)mm</li></ol> |  | <ol><li>Công suất: P = 2,5W</li><li>Điện áp vào: 220VAC - 50Hz</li><li>Trọng lượng: 1,25Kg</li><li>Kích thước: (254x153x84)mm</li></ol><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Z755 (NHÀ MÁY Z755 - BỘ QUỐC PHÒNG) | 2020-12-14 | CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Z755 (NHÀ MÁY Z755 - BỘ QUỐC PHÒNG) | 2020-12-25
1674 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | Hệ thống X quang kỹ thuật số cố định 02 tấm cảm biến ≥ 640 mA | FDR Smart FGX-52S | DRGEM Corporation | Hàn Quốc | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 4 |  |  | 4600000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-22 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-22
1675 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Hệ thống X-quang chụp kỹ thuật số trực tiếp dạng di động | TXL-Plus8/CXDI-702C | Sociedad Espanola de Electromedicina y Calidad S.A. (SEDECAL S.A) | Tây Ban Nha | Radiologia S.A | Tây Ban Nha | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 3495000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-25 | 2021-12-25 | <p><span style="color: black;">Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương</span></p><p><span style="color: black;">Nguồn cung cấp: 220-240V; 50/60Hz</span></p><p><span style="color: black;">Môi trường hoạt động:</span></p><ul><li><span style="color: black;">Nhiệt độ tối đa: 30 độ C</span></li><li><span style="color: black;">Độ ẩm tối đa: 80 %</span></li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2020-12-25 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-03-22
1676 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn soi đáy mắt | Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1205-P-5010 | 1205-P-5010 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 369500000 | t | Bộ | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p> Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1205-P-5010 (trong túi đựng, không bao gồm bàn đạp)</p><p> Vantage Plus Digital in case (footswitch not included)</p> | <p> Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1205-P-5010 (trong túi đựng, không bao gồm bàn đạp)</p><p> Vantage Plus Digital in case (footswitch not included)</p> |  | <p> Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1205-P-5010 (trong túi đựng, không bao gồm bàn đạp)</p><p> Vantage Plus Digital in case (footswitch not included)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
1677 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang nhũ ảnh | Hệ thống X-quang chụp vú kỹ thuật số 2D | FDR MS-3500 | Fujifilm Techno Products Co. Ltd. | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 8000000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-22 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-22
1678 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang nhũ ảnh | Hệ thống X-quang chụp vú kỹ thuật số 3D | FDR MS-3500 | Fujifilm Techno Products Co. Ltd. | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 11350000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-22 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-22
1679 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang nhũ ảnh | Hệ thống X-quang chụp vú kỹ thuật số 3D kèm bộ sinh thiết tự động | FDR MS-3500 | Fujifilm Techno Products Co. Ltd. | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 13000000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-22 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-22
1680 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số Vista 120 | Vista 120 | Draeger AG & Co.KG aA | Trung Quốc | Draeger AG & Co.KG aA | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 150000000 | t | Cái | true | 2021-01-20 | 2022-01-20 | <p>Màn hình cảm ứng TFT 380 mm (15 ").</p><p>Có thể hiển thị lên đến 13 dạng sóng.&nbsp;</p><p>Theo dõi xu hương tăng cường</p><p>+Lưu trữ dữ liệu xu hướng lên đến 150 giờ cho tất cả các tham số ở định dạng bảng và đồ họa</p><p>+Lưu trữ tới 1200 phép đo NIBP và 200 sự kiện báo động</p><p>+96 giờ hiển thị đầy đủ</p><p>05 TS:ECG – Nhịp thở – SpO2 – NIBP – Nhiệt độ</p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Cáp điện tim ECG 3 điện cực: 01 cái</p><p>Dây nối cáp điện tim: 01 cái</p><p>Cảm biến đo SpO2 dạng kẹp ngón, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p>Cáp nối cảm biến SpO2: 01 cái</p><p>Bao đo huyết áp cho người lớn, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p>Bao đo huyết áp cho trẻ em, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p>Dây nối đo huyết áp không xâm lấn NIBP: 01 cái</p><p>Cảm biến đo nhiệt độ da: 01 cái</p><p>Máy in nhiệt tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>Giấy in nhiệt: 01 bộ.</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01&nbsp;</p> |  | <p><strong style="color: rgb(112, 48, 160);">1. ECG:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các đạo trình</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây 3 đạo trình: I, II, III</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dạng sóng:</p><p>Dây 3 đạo trình: 1-kênh dạng sóng</p><p><strong>2.Nhịp tim:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Người lớn: 15 đến 300 nhịp/phút</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trẻ em: 15 đến 350 nhịp/phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: ±1% hoặc ±1 nhip/phút, chọn giá trị lớn hơn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 1 nhịp/phút</p><ol><li>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ nhạy: ≥ 300 μVPP</li></ol><p><strong style="color: rgb(112, 48, 160);">Nhịp thở:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp: Trở kháng giữa RA-LL, RA-LA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải trở kháng dòng nền: 200 Ω đến 2500 Ω (với cáp ECG trở kháng 1 KΩ)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ nhạy phép đo:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trong dải trở kháng dòng nền: 0,3 Ω</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Băng thông dạng sóng: 0,2 đến 2,5 Hz (-3 dB)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo RR và báo động:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Người lớn: 0 đến 120 rpm</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trẻ em: 0 đến 150 rpm</p><p><strong style="color: rgb(112, 48, 160);">NIBP:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp: Dao động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ đo: Thủ công, Tự động, Liên Tục</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng đo trong chế độ tự động (đơn vị: phút): 1/2/2,5/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/360/480</p><p><strong style="color: rgb(112, 48, 160);">Nhiệt độ</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kênh: 2</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo và báo động: 0 đến 50°C (32 đến 122°F)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu cảm biến: YSI 10 k</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 0,1°C (0,1°F)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác (không cảm biến): ±0,1°C</p><p>Thời gian làm mới: Mỗi 1 đến 2 giây</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-20 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1681 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy sấy đồ vải | Máy sấy đồ vải | Máy sấy công nghiệp | SR 35 TP2 E | Fagor Industrial, S.Coop | Tây Ban Nha | Fagor Industrial, S.Coop | Tây Ban Nha | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI BÌNH | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 550800000 | t | Cái | true | 2021-07-02 | 2022-07-02 | <p>Máy sấy công nghiệp&nbsp;</p><p>Model: SR-60 TP2 E</p><p>Hãng sản xuất: Fagor - Tây Ban Nha</p> | <p>- Máy chính: 01 máy</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt : 01 bộ</p> |  | <p>Máy sấy công nghiệp&nbsp; </p><p>Nhãn hiệu:&nbsp;FAGOR </p><p>Model:&nbsp;SR 35 TP2 E </p><p>Công suất: 30 - 37 kg vải khô/mẻ </p><p>Kích thước: 985 x 1.210 x 1.946 mm&nbsp; Dung tích lồng sấy:&nbsp;660 lít.&nbsp; </p><p>Đường kính cửa: Ø 802(mm).&nbsp; </p><p>Lồng sấy làm bằng Inox SUS 304&nbsp; </p><p>Lập trình sẵn ngôn ngữ Tiếng Việt hiển thị nhiệt độ và thời gian khi máy sấy vận hành.&nbsp; </p><p>Màn hình điều khiển cảm ứng 4.3 inch. Lưu lượng khí tối đa: 1200 m3/giờ </p><p>Điện áp: 380V/3P/50Hz </p><p>Trọng Lượng : 260 kg </p><p>Sản xuất và nhập khẩu: Tây Ban Nha </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI BÌNH | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI BÌNH | 2021-07-02
1682 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | MONITOR 6 THÔNG SỐ CÓ EtCO2 | VITAPIA7212 | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 160000000 | t | Cái | true | 2021-05-27 | 2021-12-31 | <p><strong>MONITOR 6 THÔNG SỐ CÓ EtCO2</strong></p><p><strong>MODEL: VITAPIA7212</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: TRISMED – HÀN QUỐC</strong></p><p>X<strong>UẤT XỨ: HÀN QUỐC</strong></p><p class="ql-align-center"><br></p><p><strong>&nbsp;</strong></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính với màn hình cảm ứng 12.1 inch: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây điện cực ECG 5 lead: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây và bao hơi đo huyết áp NIBP người lớn: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ bẫy nước và cảm biến đo EtCO2 Mainstream: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến đo SpO2 người lớn: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến đo nhiệt độ qua da: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc tích hợp: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn: 01 bộ</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế bán mô-đun và tích hợp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đa thông số: ECG, NIBP, Sp02, Resp, Temp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tham số tùy chọn: 12 kênh ECG, 2-IBP, 4-IBP, EtC02, Anesthetic gas</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác dễ dàng với điều hướng bằng nút và chạm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu thụ điện năng thấp: hoạt động pin 6 giờ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian khởi động hệ thống ngắn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ tưới máu thấp và đo lường chính xác (SpO2)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu nối chất lượng cao để sử dụng lâu dài và đo lường đáng tin cậy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ trong lớn giúp lưu dữ liệu hơn 60 ngày</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu ra video HDMI</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khe cắm thẻ nhớ micro SD bên ngoài</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống mạng trung tâm tùy chọn (có dây / không dây)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27
1683 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Ghế tập luyện cơ tứ đầu đùi | XYGS-2 | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Xiangyu Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 47500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-10-01 | <p>GHẾ TẬP CƠ TỨ ĐẦU ĐÙI</p><p>Model: XYGS - 2</p><p>Xuất xứ: Xiangyu – Trung Quốc</p><p>Dành cho bệnh nhân khớp gối vận động bị hạn chế tập luyện, có thể kéo giãn cho khớp gối</p> | <p>&nbsp;1. Chân ghế</p> <p>&nbsp;2. Đai an toàn</p> <p>&nbsp;3. Đệm đỡ cẳng chân</p> <p>&nbsp;4. Giá nâng</p> <p>&nbsp;5. Tay vịn</p> <p>&nbsp;6. Bảng chia độ</p> <p>&nbsp;7. Tay cầm điện</p> <p>&nbsp;8. Giá đỡ đối trọng thăng bằng</p> <p>&nbsp;9. Giá đỡ cẳng chân</p> <p>&nbsp;10. Chốt lò xo</p> <p>&nbsp;11. Tấm đối trọng thăng bằng</p> | <p>&nbsp;1. Chân ghế</p> <p>&nbsp;2. Đai an toàn</p> <p>&nbsp;3. Đệm đỡ cẳng chân</p> <p>&nbsp;4. Giá nâng</p> <p>&nbsp;5. Tay vịn</p> <p>&nbsp;6. Bảng chia độ</p> <p>&nbsp;7. Tay cầm điện</p> <p>&nbsp;8. Giá đỡ đối trọng thăng bằng</p> <p>&nbsp;9. Giá đỡ cẳng chân</p> <p>10. Chốt lò xo</p> <p>11. Tấm đối trọng thăng bằng</p> <p>12. Động cơ thủy lực</p> <p>13. Ròng rọc</p> <p>14. Lưới bảo vệ</p> <p>15. Đệm lót</p> | <p>Quy cách: 113x112x116</p> <p>Trọng lượng: 57 kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á | 2021-06-30
1684 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy X-quang Di động KTS (2 tấm FP, 300mA) | Optima XR240amx | GE Medical Systems, LLC | Mỹ | GE Medical Systems, LLC | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 5150000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy chụp X-quang kỹ thuật số di động cao cấp </strong></p><p>v Model<strong>: Optima XR240amx</strong></p><p>v Hãng: <strong>GE</strong></p><p>v Năm sản xuất máy chính: theo năm đặt hàng, <strong>mới 100%</strong></p><p>v Hệ thống đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485, FDA hoặc CE</p> | <p> <strong>Máy chính:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng X-quang: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phát cao thế: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ chuẩn trực: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cánh tay mang bóng: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm xử lý ảnh: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm thu hình phẳng không dây: 02 tấm</p><p> <strong>Các phụ kiện tiêu chuẩn</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm phát tia loại có dây: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưới lọc tia 6:1: 01 cái</p><p> </p> |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống được thiết kế với bộ ắc-quy tích hợp ngay trong hệ thống giúp thực hiện việc chụp X-quang ngay tại điểm chăm sóc bệnh nhân khi việc di chuyển bệnh nhân là không an toàn hoặc không thể đưa bệnh nhân tới phòng chụp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Chế độ chờ “Stand-by”</strong> cho phép mở máy và thu hình chỉ sau <strong>20 giây</strong>.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống được thiết kế để <strong>hoạt động liên tục 24/7</strong> nhờ tích hợp pin trong hệ thống và cho phép chụp ngay cả khi đang sạc điện.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống có thể dùng cho chụp phim analog hoặc CR.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống thắng tích hợp giúp an toàn khi di chuyển</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có mật khẩu bảo mật thông tin bệnh nhân.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm thu hình kỹ thuật số có thể <strong>hoạt động liên tục lên đến 4 giờ</strong> với một lần sạc (60 lần chụp/giờ) và đi kèm Công nghệ sạc tự động cho phép tấm thu hình sạc pin khi để vào hộc đựng trên máy, không cần gắn dây sạc.</p><p>Hiệu quả chuyển đổi tia X sang tín hiệu cao nhất - <strong>DQE</strong> (Detective Quantum Efficiency): <strong>75%</strong> – giúp thu được ảnh chất lượng cao mà không cần phát tia (mA) mức cao.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-26 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-05
1685 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy X-quang Di động KTS (1 tấm FP, 300mA) | Optima XR240amx | GE Medical Systems, LLC | Mỹ | GE Medical Systems, LLC | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 4550000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-19 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy chụp X-quang kỹ thuật số di động cao cấp </strong></p><p><strong>Model: Optima XR240amx</strong></p><p><strong>Hãng: GE</strong></p><p><strong>Năm sản xuất máy chính: theo năm đặt hàng, mới 100%</strong></p><p><strong>Hệ thống đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485, FDA hoặc CE</strong></p> | <p><strong>Máy chính:</strong></p><p>+ Bóng X-quang: 01 cái</p><p>+ Bộ phát cao thế: 01 cái</p><p>+ Bộ chuẩn trực: 01 cái</p><p>+ Cánh tay mang bóng: 01 cái</p><p>+&nbsp;Phần mềm xử lý ảnh: 01 cái</p><p>+ Tấm thu hình phẳng không dây: 01 tấm</p><p><strong>Các phụ kiện tiêu chuẩn</strong></p><p>+ Tay cầm phát tia loại có dây: 01 cái</p><p>+ Lưới lọc tia 6:1: 01 cái</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-19 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-05
1686 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Healing Cap - 3mm/ D-4.5mm for Narrow Line | NL-HC-3 | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 1327500 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Nắp lành thương cho dòng hẹp (NL-HC)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước (mm): 3,0 (thường, hẹp)</li> </ul> | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Nắp lành thương cho dòng hẹp (NL-HC)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước (mm): 3,0 (thường, hẹp)</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Nắp lành thương cho dòng hẹp (NL-HC)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> <li>Kích thước (mm): 3,0 (thường, hẹp)</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
1687 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu, 2 đầu dò | F37 | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ |  | Nhóm 3 |  |  | 1100000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-23 | 2021-12-31 | <p>F37 là hệ thống máy siêu âm thân thiện với người sử dụng, đầy đủ các tính năng, thuận tiện, hoạt động đơn giản. Là hệ thống nhỏ, gọn và có thể di động giúp tiết kiệm không gian phòng đặt máy. Với các bước hoạt động dễ dàng, nó cung cấp hình ảnh chất lượng để chẩn đoán cho phép chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.</p><p>Đơn giản thể hiện ở hoạt động dễ dàng, và khả năng tạo ảnh. Panel hoạt động đơn giản và trực quan sắp đặt sẽ giúp bạn có được hình ảnh rõ ràng và hình ảnh chẩn đoán chỉ với một vài bước. Các chức năng của F37 trong đó có nhiều tính năng được thừa hưởng từ những model cao cấp hơn, thân thiện với các phép đo cơ bản trong thăm khám hằng ngày.</p><p>F37 thân thiện với người sử dụng hỗ trợ các thăm khám với thiết kế hệ thống đơn giản nhưng tinh tế, hoạt động dễ dàng và hình ảnh chất lượng.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-04-23 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-04-23
1688 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy truyền máu hoàn hồi | Máy lọc máu hoàn hồi | Xtra | LivaNova Deutschland GmbH | Đức | LivaNova Deutschland GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh | Đức | Nhóm null |  |  | 2000000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-13 | 2022-04-13 | <p>Máy lọc máu hoàn hồi (Autotransfusion) là thiết bị&nbsp;lọc máu sử dụng máu từ các khoang cơ thể, ổ khớp hoặc vết thương truyền sau đó truyền trả lại cho bệnh nhân. Máu trả lại cho bệnh nhân là hồng cầu sau khi đã được loại bỏ phần lớn Heparin, Protein, Albumin, Potassium.</p><p>Máy sử dụng cơ chế quay ly tâm, thông qua bình lọc để lọc bỏ các thành phần không mong muốn để thu lại hồng cầu.</p><p>Máy có bộ phận hút áp lực thấp (Vacuum) nhằm hút máu về từ phẫu trường, giảm khả năng vỡ hồng cầu</p> | <p>Hệ thống máy chính: 01 máy</p><p>Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo:</p><p>+ Giá đỡ: 01 cái</p><p>+ Móc treo túi: 01 cái</p><p>+ Bơm ly tâm: 01 cái</p><p>+ Máy in tích hợp bên trong: 01 cái</p><p>+ Thẻ nhớ lưu dữ liệu: 01 cái</p><p>+ Bình thu hồi máu và bầu chứa &gt; 4 lít: 01 cái</p><p>+ Phụ kiện vật tư tiêu hao kèm bình thu hồi máu và bình chứa</p> |  | <p>Hệ thống máy chính: 01 máy</p><p>Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo:</p><p>+ Giá đỡ: 01 cái</p><p>+ Móc treo túi: 01 cái</p><p>+ Bơm ly tâm: 01 cái</p><p>+ Máy in tích hợp bên trong: 01 cái</p><p>+ Thẻ nhớ lưu dữ liệu: 01 cái</p><p>+ Bình thu hồi máu và bầu chứa &gt; 4 lít: 01 cái</p><p>+ Phụ kiện vật tư tiêu hao kèm bình thu hồi máu và bình chứa</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh | 2021-04-13 | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh | 2021-04-13
1689 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 8 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 8 thông số IACS | IACS | Draeger Medical Systems, Inc. | Mỹ | Draeger Medical Systems, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 550000000 | t | Cái | true | 2021-01-22 | 2022-01-22 | <p>Monitor:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Xách tay: tháo dỡ dễ dàng, mà không cần phải ngắt cáp bệnh nhân</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chống nước: chống trầy xước và chìm để bảo vệ chống lại chất lỏng (Được kiểm tra bằng thiết bị chìm dưới nước trong 30 cm (11,8 ") trong 10 phút)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Màn hình lật 180 °:tự động lật theo hướng thị giác thích hợp khi được gắn ở hai bên của bệnh nhân</p><p>- Màn hình điều khiển rời (Infinity Medical cockpit):</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Đèn báo động 360°: tạo báo động từ mọi nơi trong phòng</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Thông tin tích hợp: cung cấp truy cập dễ dàng đến các dữ liệu dấu hiệu quan trọng, các ứng dụng lâm sàng, mạng lưới bệnh viện, và mạng internet</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chống nhiễm khuẩn: không có quạt, thiết kế dễ làm sạch giúp giảm nguy cơ ô nhiễm chéo</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Thiết kế nhiều tab mới: cung cấp một giao diện có thể cấu hình cao để điều hướng nhanh chóng và dễ dàng thông qua các thông tin liên quan lâm sàng</p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>- Màn hình điều khiển rời, cảm ứng 17 inch: 01 cái</p><p>- Bộ nguồn: 01 bộ</p><p>- Dây nối ECG: 01 cái</p><p>- Dây nối ECG cho trẻ sơ sinh: 01 cái</p><p>- Cáp điện tim ECG 3 điện cực có kèm với miếng dán điện cực cho trẻ sơ sinh, sử dụng 1 lần: 01 bộ</p><p>- Cáp điện tim ECG 3 điện cực: 01 cái</p><p>- Dây nối đo SpO<sub>2</sub>: 01 cái</p><p>- Cảm biến đo SpO<sub>2</sub> dạng kẹp ngón, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Cảm biến đo SpO<sub>2 </sub>cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Bao đo huyết áp cho người lớn, sử dụng nhiều lần: 01 bộ</p><p>- Bao đo huyết áp cho trẻ em, sử dụng nhiều lần: 01 bộ</p><p>- Bao đo huyết áp cho trẻ sơ sinh, sử dụng nhiều lần: 01 bộ</p><p>- Dây nối đo huyết áp không xâm lấn NIBP: 01 cái</p><p>- Cảm biến đo nhiệt độ da, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Bộ đo EtCO<sub>2</sub> và phụ kiện: 01 bộ</p><p>- Bộ đo huyết áp xâm lấn IBP và C.O: 01 bộ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p><strong>1. ECG:</strong></p><p>- Hiển thị lên đến 12 đạo trình.</p><p>- Các đạo trình có sẵn: </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ 3 đạo trình: ECGI, ECGII, ECGIII </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ 5 đạo trình: ECGI, ECGII, ECGIII, ECGaVR, ECGaVL, ECGaVF, ác: ± 2 bpm hoặc ± 1% (tùy theo số nào lớn hơn)</p><p>- Độ phân giải: 1 bpm</p><p><strong>2. Nhịp thở: </strong></p><p>- Đạo trình cảm biến: I, II (người dùng lựa chọn)</p><p>- Phương pháp đo: Ghi phế động trở kháng</p><p>- Dòng phụ: &lt;10 μA đối với bất kỳ điện cực hoạt động nào</p><p>- Băng thông: (- 3 dB) 0,25 đến 3,5 Hz</p><p><strong>3. SpO</strong><sub><strong>2</strong></sub><strong>:</strong></p><p>- Các thông số hiển thị: Độ bão hòa (tỷ lệ oxyhemoglobin đến hemoglobin chức năng) và nhịp mạch (tốc độ và dạng sóng). </p><p>- Phương pháp đo: quang phổ hấp thụ.</p><p>- Dải đo:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+&nbsp;SpO<sub>2</sub>: 1 đến 100%</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhịp mạch: 26 đến 239 bpm</p><p><strong>4. Huyết áp không xâm lấn (NIBP):</strong></p><p>- Thông số hiển thị:&nbsp;Tâm thu, tâm trương, trung bình</p><p>- Phương pháp đo:&nbsp;Dao động bằng cách dùng bước tháo hơi&nbsp;(Oscillometric via step deflation)</p><p><strong>5. Nhiệt độ:</strong></p><p>- Thông số hiển thị: </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhiệt độ: Ta, Tb, ΔT, T1a, T1b, ΔT1</p><p>- Phạm vi đo lường:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Ta, Tb, T1a, T1b: 0 ° C đến 50 ° C (32 ° F đến 122 ° F)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ ΔT, ΔT1: 0 ° C đến 50 ° C (32 ° F đến 122 ° F)</p><p>- Thời gian đáp ứng: 23 đến 44 ° C (73,4 đến 111,2 ° F), ± 0,2 ° C (± 0,4 ° F) trong vòng 150 giây</p><p><strong>6. Huyết áp xâm lấn (IBP) và cung lượng tim C.O</strong></p><p>- Phương pháp đo:&nbsp;Đầu dò đo biến dạng điện trở</p><p>- Độ phân giải: 1 mmHg (0,1 kPa)</p><p>- Dải đo: - 50 đến 400 mmHg (- 6,6 đến 53,3 kPa)</p><p><strong>7. CO</strong><sub><strong>2­</strong></sub><strong>:</strong></p><p>- Các thông số hiển thị:&nbsp;CO<sub>2</sub> cuối kỳ thở ra&nbsp;(etCO2), CO<sub>2</sub> thở vào (inCO<sub>2</sub>), tốc độ hô hấp (RRc)</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-22 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1690 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu | NUA 500 | NeoMedica D.O.O. | Serbia | NeoMedica D.O.O. | Serbia | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 120000000 | t | Cái | true | 2020-12-09 | 2021-01-09 | <p>Máy phân tích nước tiểu 11 thông số, thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng</p> | <p>- 01 Máy chính</p> <p>- 01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn của hãng</p> <p>- 01 Hộp que 11 thông số (100 que/hộp)</p> <p>- 01 Bộ sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt</p> |  | <ul> <li>Nguyên lý đo: Phương pháp tích hợp phản xạ của hai bước sóng</li> <li>Bước sóng: 550nm, 620nm, 720nm</li> <li>Công suất: 520 mẫu/giờ</li> <li>Dung lượng bộ nhớ: 10.000 kết quả</li> <li>Thiết kế dễ bảo trì cho việc làm sạch hàng ngày</li> <li>Tốc độ thử nghiệm cao, lý tưởng cho phòng thí nghiệm mẫu nhiều.</li> <li>Hoạt động hoàn toàn tự động cho việc sẵn sàng thử nghiệm</li> <li>Hiệu chuẩn bên trong cho độ nhạy của dải.</li> <li>Nguồn ánh sáng lạnh với tuổi thọ dài và ổn định cao</li> <li>Đầu đọc mã vạch và máy in bên ngoài (tùy chọn)</li> <li>Danh mục thử: pH, Nitrite, Specific gravity, Ascorbic Acid, Blood, Bilirubin, Urobilinogen, Ketone, Leucocytes, Protein</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-10-23 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-09
1691 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY ĐỒ VẢI | X3-03023 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 9130000 | t | Bộ | true | 2021-04-29 | 2022-04-29 | <p>- Xe có kết cấu hàn liền chắc chắn.</p><p>- Thùng xe quây 4 phía bằng các nan inox ống.</p><p>- Xe di chuyển nhẹ nhàng, linh hoạt bởi 04 bánh xe trong đó 02 bánh cố định ,02 bánh chuyển hướng .&nbsp;</p> | <p>- Xe cùng phụ kiện:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Bánh xe:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul><p><br></p> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-04-29 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-06
1692 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ tích hợp camera | đèn mổ treo trần 2 nhánh tích hợp camera | Polaris 600-600 Medview | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 1420000 | t | Bộ | true | 2021-03-29 | 2021-03-29 | <p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;&nbsp;* Polaris 600:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ màu có thể điều chỉnh phù hợp cho tất cả các ca phẫu thuật, tùy thuộc vào cấu trúc mô, thói&nbsp;quen cá nhân hoặc ứng dụng phẫu thuật. Phẫu thuật viên có thể chuyển đổi giữa bốn chế độ: từ màu trắng ấm đến trắng lạnh (3800, 4400, 5000 và 5600 Kelvin), để giúp phẫu thuật viên tập trung, giảm mệt mỏi hoặc giảm độ chói trong ca mổ dài.</p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;</strong>- Tay cầm mới với Sterile Touch Control (STC) cho phép dễ dàng kiểm soát ánh sáng độc lập. Công nghệ cảm ứng nằm ở phần trên của tay cầm để dễ dàng truy cập. Bạn sẽ dễ dàng điều chỉnh kích thước trường ánh sáng hoặc cường độ ánh sáng bằng cách nhấp đúp hoặc trượt qua tương ứng, cả khi đeo găng tay phẫu thuật.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify"><span style="background-color: yellow;">Chóa đèn với bảng điều khiển tích hợp và hệ thống camera Medview tích hợp đồng bộ (Polaris 600): 01 cái</span></p><p class="ql-align-justify">- Chóa đèn với bảng điều khiển tích hợp (Polaris 600):&nbsp;01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bộ gá trần cho đèn mổ: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Tay cầm khử trùng được: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Khối nguồn chính cho đèn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Thông số kỹ thuật của Polaris 600: </strong></p><p class="ql-align-justify">- Điều chỉnh cường độ ánh sáng: 20000 – 160000 lux, 12,5 – 100 % (2 % ánh sáng xung quanh).</p><p class="ql-align-justify">- Tỷ lệ Ee/Ec: 3,6 (mW/m<sup>2</sup>) /lx</p><p class="ql-align-justify">- Cường độ ánh sáng xung quanh: 3000 lux</p><p class="ql-align-justify">- Điều chỉnh trường ánh sáng: 19, 23, 28 cm</p><p class="ql-align-justify">- Cường độ chiếu sáng trung tâm còn lại (% của EC) với:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Đường kính trường ánh sáng ở khoảng cách 1 m:</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ (d10): 190 mm</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ (d50): 120 mm</p><p class="ql-align-justify">- Độ sâu trường sáng:</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• L1 + L2 (20%): 1300 mm</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• L1 + L2 (60%): 700 mm</p><p class="ql-align-justify">- Điều chỉnh nhiệt độ màu trung tâm: 3800, 4400, 5000, 5600 Kelvin</p><p class="ql-align-justify">- Thiết lập đường kính của trường ánh sáng: 3 mức, 190 mm / 230 mm / 280 mm</p><p class="ql-align-justify">- Đèn LED:</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Số lượng bóng LED: 92</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Số lượng cụm LED: 18</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Khả năng thay thế bóng LED: có</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Tuổi thọ của đèn LED: 50000 giờ</p><p class="ql-align-justify">- Sterile Touch Control (STC) để điều khiển:</p><p class="ql-align-justify">- Đường kính đầu đèn: 620 mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-03-29 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1693 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | BSM-3763 | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-31 | <p><strong><u>Phù hợp để bên cạnh bạn: Màn hình hiển thị rộng 15 inch:</u></strong></p> <p><em>Lắp đặt linh hoạt</em></p> <ul> <li>Gọn nhẹ có màn hình rộng nhưng chân đế nhỏ. Có thể đặt&nbsp; máy ở bất kì đâu để thuận tiện chăm sóc bệnh nhân hiệu quả nhất.</li> <li>Lựa chọn thêm bộ wireless LAN: Máy theo dõi di động khi kèm bộ wireless LAN</li> </ul> <p><em>Lựa chọn các thông số linh hoạt:</em> Các thông số chính xác bạn cần cho ICU, CCU, OR và ER</p> <p><em>Chất lượng cao:</em> Thiết kế chắc chắn và sản phẩm chất lượng có tuổi thọ sử dụng cao.</p> <p><em>Hoạt động trực quan:</em> Màn hình chạm cho phép truy cập trực tiếp những gì bạn muốn</p> <p><strong><u>Các đặc điểm chung của máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden.</u></strong></p> <p>Hệ thống cáp thông minh – công nghệ kết nối mới: Khi bạn cắm Cáp thông minh vào ổ nối đa chức năng, nó tự động xác nhận loại thông số và bắt đầu đo. Sự kết hợp giữa các thông số cơ bản cố định và thông số kết nối linh hoạt cho phép theo dõi linh hoạt cho từng trường hợp bệnh nhân. Bạn có thể hoàn thiện bộ kết nối linh hoạt với mức giá tối thiểu mà không phải khó chịu với hệ thống kết nối truyền thống.</p> <p><strong><u>Máy theo dõi chất lượng cao tăng cường độ chính xác</u></strong></p> <p><em>PWTT kích hoạt đo NIBP:</em> Dùng cho bệnh nhân không cần theo dõi huyết áp xâm nhập.</p> <p><em>Dễ dàng xem lại bằng cách truy cập vào dữ liệu lịch sử: </em>Lên tới 24 giờ (lựa chọn thêm 72 giờ) của 5 vết sóng lựa chọn. Bảng xu hướng tín hiệu sống, bảng xu hướng NIBP, đồ thị xu hướng, gọi lại loạn nhịp, hiển thị hoàn toàn, và lịch sử báo động được cung cấp để xem lại toàn diện</p> <p><strong><u>Mạng lưới các máy theo dõi bệnh nhân:</u></strong></p> <p>Chức năng chuỗi giường bệnh cho phép bạn theo dõi giường khác kể cả khi không có máy monitor trung tâm.&nbsp;</p> <p><em>Cổng HL7:</em> Cổng HL7 kết nối mạng lưới monitor LS-NET tới bệnh viện và hệ thống thông tin y tế (HIS, CIS).</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-10 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-12-31
1694 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu doppler xe đẩy kèm 5 đầu dò | UF-890AG | Fukuda Denshi Co. Ltd. | Nhật Bản | Fukuda Denshi Co. Ltd. | Nhật Bản | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2800000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-12 | 2021-10-12 | <p><strong>Máy siêu âm màu kỹ thuật số </strong></p><p>Model: UF-890AG</p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: Fukuda Denshi&nbsp;</span></p><p><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(51, 51, 51);">Máy siêu âm màu Doppler 4D kỹ thuật số có xe đẩy (UF-890AG) của hãng Fukuda là thế hệ máy siêu âm mới, linh hoạt</span></p><p><br></p><p>Đặc điểm nổi bật:</p><ul><li class="ql-align-justify">Ứng dụng trên nền đĩa SSD.</li><li class="ql-align-justify">Bảo đảm dữ liệu bệnh nhân thông qua hệ thống RAID.</li><li class="ql-align-justify">Luồng công việc được tối ưu.</li><li class="ql-align-justify">Xử lý điện năng ưu tú.</li><li class="ql-align-justify">Nhìn ảnh rộng và hiển thị chất lượng cao.</li><li class="ql-align-justify">Màn hình và bàn phím có thể điều chỉnh hoàn toàn.</li><li class="ql-align-justify">5 cổng cắm đầu dò (bao gồm cả đầu dò bút chì CW).</li><li class="ql-align-justify">Chỉ dẫn phím bấm với chức năng chiếu sáng ngược.</li></ul> |  |  | <p class="ql-align-justify"><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT:&nbsp;</strong></p><ul><li class="ql-align-justify">Ứng dụng trên nền đĩa SSD.</li><li class="ql-align-justify">Bảo đảm dữ liệu bệnh nhân thông qua hệ thống RAID.</li><li class="ql-align-justify">Luồng công việc được tối ưu.</li><li class="ql-align-justify">Xử lý điện năng ưu tú.</li><li class="ql-align-justify">Nhìn ảnh rộng và hiển thị chất lượng cao.</li><li class="ql-align-justify">Màn hình và bàn phím có thể điều chỉnh hoàn toàn.</li><li class="ql-align-justify">5 cổng cắm đầu dò (bao gồm cả đầu dò bút chì CW).</li><li class="ql-align-justify">Chỉ dẫn phím bấm với chức năng chiếu sáng ngược.</li><li class="ql-align-justify">Ngữ cảnh tuỳ theo kích thước hiển thị.</li><li class="ql-align-justify">Định dạng chùm tia SPF</li><li class="ql-align-justify">Tạo ảnh độ phân giải cao (Full HD)</li></ul><p class="ql-align-justify"><strong>- Các phương pháp quét</strong>:</p><ul><li class="ql-align-justify">Quét mảng cong điện tử</li><li class="ql-align-justify">Quét kiểu tuyến tính điện tử</li><li class="ql-align-justify">Quét kiểu tích pha điện tử (phased array)</li><li class="ql-align-justify">Quét kiểu thể tích cơ học</li><li class="ql-align-justify">Đầu dò Doppler hình bút chì.</li></ul><p class="ql-align-justify"><strong>- Các chế độ hoạt động:</strong>&nbsp;&nbsp;</p><ul><li class="ql-align-justify">Mode B (2D)</li><li class="ql-align-justify">Mode M</li><li class="ql-align-justify">Mode PWD</li><li class="ql-align-justify">Mode CWD&nbsp;<em>(tùy chọn thêm)</em></li><li class="ql-align-justify">Mode CFM</li><li class="ql-align-justify">Mode M màu</li><li class="ql-align-justify">Mode 3D/4D&nbsp;<em>(tùy chọn)</em></li><li class="ql-align-justify">Siêu âm tim gắng sức&nbsp;<em>(tùy chọn)</em></li><li class="ql-align-justify">Tạo ảnh Doppler mô&nbsp;<em>(tùy chọn)</em></li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong>- Ứng dụng lâm sàng:</strong></p><ul><li class="ql-align-justify">Chuyên&nbsp;tim (Bao gồm cả sự kiểm tra giải phẫu)</li><li class="ql-align-justify">Mạch máu</li><li class="ql-align-justify">Xuyên Sọ</li><li class="ql-align-justify">Khoang bụng</li><li class="ql-align-justify">Bộ phận nhỏ</li><li class="ql-align-justify">Siêu âm vú</li><li class="ql-align-justify">Sản phụ khoa</li><li class="ql-align-justify">Hệ cơ xương</li><li class="ql-align-justify">Tiết niệu.</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2021-04-12 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2021-05-07
1695 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ tích hợp camera | Đèn mổ treo trần 2 nhánh tích hợp camera Polaris 600 MedView | Polaris 100/200 – Polaris 600 Medview | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 1350000000 | t | Bộ | true | 2021-01-20 | 2022-01-20 | <p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Polaris 200</strong></p><p class="ql-align-justify">- Mỗi đèn LED được trang bị hệ thống kính phản xạ riêng biệt. Cột ánh sáng đồng nhất cho chóa đèn cung cấp trường nhìn cho các ca phẫu thuật với đường viền rõ nét, màu sắc tự nhiên và bóng mờ được kiểm soát hoàn toàn</p><p class="ql-align-justify">- Thiết kế nhỏ gọn, dễ vận hành: Thiết kế tròn cổ điển bao gồm các tay cầm tích hợp cho nhân viên chưa vô trùng và bảng điều khiển cảm ứng để dễ xử lý và vận hành. Mỗi nút trong số bốn nút điều khiển được đánh dấu rõ ràng sẽ thực hiện một chức năng riêng.</p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Polaris 600:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ màu có thể điều chỉnh phù hợp cho tất cả các ca phẫu thuật, tùy thuộc vào cấu trúc mô, thói&nbsp;quen cá nhân hoặc ứng dụng phẫu thuật. Phẫu thuật viên có thể chuyển đổi giữa bốn chế độ: từ màu trắng ấm đến trắng lạnh (3800, 4400, 5000 và 5600 Kelvin), để giúp phẫu thuật viên tập trung, giảm mệt mỏi hoặc giảm độ chói trong ca mổ dài.</p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;</strong>- Tay cầm mới với Sterile Touch Control (STC) cho phép dễ dàng kiểm soát ánh sáng độc lập. Công nghệ cảm ứng nằm ở phần trên của tay cầm để dễ dàng truy cập. Bạn sẽ dễ dàng điều chỉnh kích thước trường ánh sáng hoặc cường độ ánh sáng bằng cách nhấp đúp hoặc trượt qua tương ứng, cả khi đeo găng tay phẫu thuật.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify"><span style="background-color: yellow;">Chóa đèn với bảng điều khiển tích hợp và hệ thống camera Medview tích hợp đồng bộ (Polaris 600): 01 cái</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">- Chóa đèn với bảng điều khiển tích hợp (Polaris 200):&nbsp;01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bộ gá trần cho đèn mổ: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Tay cầm khử trùng được: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Khối nguồn chính cho đèn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify">Đầu đèn: với 66 bóng LED (11 cụm đèn)</p><p class="ql-align-justify">- Đường kính đầu đèn: khoảng 620 mm</p><p class="ql-align-justify">- Cường độ chiếu sáng trung tâm Ec: 160000 Lux</p><p class="ql-align-justify">- Cường độ chiếu sáng trung tâm còn lại (% von EC) ± 10% với:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tube : 100 %</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 mask : 40%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 mask: 48%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 mask và 1 tube: 40%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 mask và 1 tube: 48%</p><p class="ql-align-justify">- Đường kính trường ánh sáng ở khoảng cách 1 m:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(d10): 200 mm ± 20 mm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(d50): 110 mm ± 20 mm</p><p class="ql-align-justify">- Độ sâu trường sáng:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L1 + L2 (20%): 1300 mm ± 200 mm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L1 + L2 (60%): 750 mm ± 100 mm</p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ màu: 4400 K/ 5000 K/ 5600 K* (*Đèn được sản xuất với nhiệt độ màu mong muốn)</p><p class="ql-align-justify">- Chỉ số tạo màu Ra: 95</p><p class="ql-align-justify">- Chỉ số tái tạo màu (đỏ) R9: 93</p><p class="ql-align-justify">- Ánh sáng trung tâm Ee: 560 W/m<sup>2</sup> ± 50 W/m<sup>2</sup></p><p class="ql-align-justify">- Tỷ lệ Ee / Ec: 3,5 mW/m<sup>2</sup> x Lux (± 0,5 mW/m<sup>2</sup> x Lux)</p><p class="ql-align-justify">- Điều chỉnh cường độ chiếu sáng: 40000 đến 160000 Lux</p><p class="ql-align-justify">- Khả năng thay thế bóng LED: có khả năng thay thế</p><p class="ql-align-justify">- Tuổi thọ đèn LED<sup>**</sup>: xấp xỉ 50000 giờ (** Tất cả các đèn LED đều mất 20% cường độ của chúng trong thời gian này)</p><p class="ql-align-justify">- Chế độ ánh sáng cho phẫu thuật nội soi (Cường độ sáng cực đại tại khoảng cách 1 mét) là 300 Lux</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-20 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1696 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo | ACUSON NX2 ELITE | Siemens Healthineers Ltd. | Hàn Quốc | Siemens Medical Solutions USA, Inc | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-10 | 2021-09-30 | <p>Máy siêu âm màu tổng quát 4D dùng trong siêu âm tim, sản phản phụ khoa....</p> |  |  | <p>- Kích thước màn hình: 21,5 inch</p><p>- Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 điểm ảnh</p><p>- Góc quan sát: 178 độ</p><p>- Số cổng đầu dò: 4 cổng đầu dò online</p><p>- Hỗ trợ các đầu nối kiểu DL(260)</p><p>- Giá giữ đầu dò: Có thể cấu hình lên đến 5 giá đỡ đầu dò (4 giá đỡ tiêu chuẩn và tùy chọn với 5 giá đỡ) hỗ trợ tất cả các thiết kế đầu dò và giá chứa gel</p><p>- Giá giữ đầu dò đặc biệt giúp bảo quản an toàn và dễ dàng tiếp cận đầu dò âm đạo</p><p class="ql-align-justify">- Thanh giữ đầu dò có thể tháo lắp vệ sinh</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-04-23 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-04-23
1697 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh Polaris 200x200 | Polaris 100/200 (Polaris 200 x Polaris 200) | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Bộ | true | 2021-01-20 | 2022-01-20 | <p class="ql-align-justify"><strong>02 choá đèn Polaris 200</strong></p><p class="ql-align-justify">- Mỗi đèn LED được trang bị hệ thống kính phản xạ riêng biệt. Cột ánh sáng đồng nhất cho chóa đèn cung cấp trường nhìn cho các ca phẫu thuật với đường viền rõ nét, màu sắc tự nhiên và bóng mờ được kiểm soát hoàn toàn</p><p class="ql-align-justify">- Thiết kế nhỏ gọn, dễ vận hành: Thiết kế tròn cổ điển bao gồm các tay cầm tích hợp cho nhân viên chưa vô trùng và bảng điều khiển cảm ứng để dễ xử lý và vận hành. Mỗi nút trong số bốn nút điều khiển được đánh dấu rõ ràng sẽ thực hiện một chức năng riêng.&nbsp;</p> | <p class="ql-align-justify">Chóa đèn với bảng điều khiển tích hợp:&nbsp;02 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Bộ gá trần cho đèn mổ: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Tay cầm khử trùng được: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Khối nguồn chính cho đèn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">Đầu đèn: với 66 bóng LED (11 cụm đèn)</p><p class="ql-align-justify">- Đường kính đầu đèn: khoảng 620 mm</p><p class="ql-align-justify">- Cường độ chiếu sáng trung tâm Ec: 160000 Lux</p><p class="ql-align-justify">- Cường độ chiếu sáng trung tâm còn lại (% von EC) ± 10% với:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tube : 100 %</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 mask : 40%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 mask: 48%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 mask và 1 tube: 40%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 mask và 1 tube: 48%</p><p class="ql-align-justify">- Đường kính trường ánh sáng ở khoảng cách 1 m:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(d10): 200 mm ± 20 mm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(d50): 110 mm ± 20 mm</p><p class="ql-align-justify">- Độ sâu trường sáng:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L1 + L2 (20%): 1300 mm ± 200 mm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L1 + L2 (60%): 750 mm ± 100 mm</p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ màu: 4400 K/ 5000 K/ 5600 K* (*Đèn được sản xuất với nhiệt độ màu mong muốn)</p><p class="ql-align-justify">- Chỉ số tạo màu Ra: 95</p><p class="ql-align-justify">- Chỉ số tái tạo màu (đỏ) R9: 93</p><p class="ql-align-justify">- Ánh sáng trung tâm Ee: 560 W/m<sup>2</sup> ± 50 W/m<sup>2</sup></p><p class="ql-align-justify">- Tỷ lệ Ee / Ec: 3,5 mW/m<sup>2</sup> x Lux (± 0,5 mW/m<sup>2</sup> x Lux)</p><p class="ql-align-justify">- Điều chỉnh cường độ chiếu sáng: 40000 đến 160000 Lux</p><p class="ql-align-justify">- Khả năng thay thế bóng LED: có khả năng thay thế</p><p class="ql-align-justify">- Tuổi thọ đèn LED<sup>**</sup>: xấp xỉ 50000 giờ (** Tất cả các đèn LED đều mất 20% cường độ của chúng trong thời gian này)</p><p class="ql-align-justify">- Chế độ ánh sáng cho phẫu thuật nội soi (Cường độ sáng cực đại tại khoảng cách 1 mét) là 300 Lux</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-20 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1698 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu cao cấp chuyên đàn hồi mô | Aixplorer Mach 30 | SuperSonic Imagine | Pháp | SuperSonic Imagine | Pháp | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 5850000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-07 | 2022-01-07 | <p>Aixplorer MACH 30 là hệ thống siêu âm cao cấp đầu tiên sử dụng thế hệ tiếp theo này, cung cấp một hệ đầu dò mới tương thích với khối phần cứng của máy giúp tăng cường khả năng chẩn đoán tổng thể. Tất cả các giải pháp cần thiết trong lâm sàng được tích hợp bên trong hệ thống giúp nâng cao chất lượng công việc hàng ngày, hỗ trợ thực hiện và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.</p><p>SuperSonic Imagine đã liên tục mang đến và mở rộng giá trị đối với chẩn đoán hình ảnh siêu âm trong lâm sàng và gắn những đổi mới công nghệ với giá trị chẩn đoán lâm sàng.</p> | <ul><li>Máy chính: 01 máy</li><li>Đầu dò Convex:&nbsp;01 chiếc</li><li>Đầu dò Linear: 01 chiếc</li><li>Đầu dò Linear khoang: 01 chiếc</li><li>Đầu dò 3D: 01 chiếc</li><li>Trạm điều khiển: 01 bộ</li><li>Bộ hướng dẫn sinh thiết các đầu dò: 01 bộ</li><li>Tài liệu HDSD: 01 bộ</li></ul><p><br></p> | <ul><li>Có phầm mền cài đặt trực tiếp trên máy, Tùy chọn mua thêm (hoặc thay đổi loại ) đầu dò, phần mềm, options phần cứng…</li></ul><p><br></p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-01-07 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-04-14
1699 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy laser trị liệu -( Laser scan) | Lasertronic LT-3 | EIE | Ba Lan | EIE | Ba Lan | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 282000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-21 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị laser trị liệu điểm đau.</p><p>Thiết bị có nhiều bước sóng khác nhau tương ứng với các loại đầu phát được lựa chọn khi mua.</p><p>Thiết bị có thể nâng câp lên thành laser scan điểm dau nhờ kết hợp với 1 bộ phận bên ngoài để tạo ra các chùm tia scan điểm đau và có thể tạo được các hình dạng tại điểm đau.</p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp cơ bản kèm thiết bị:</strong></p><p>01x Máy chính kèm màn hình LCD</p><p>01x Dây nguồn</p><p>01x Đầu phát laser điểm</p><p>01x Kính bảo vệ mắt</p><p>01x Giá đỡ đầu phát</p><p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh / Việt</p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp nâng cao không bao gồm máy scan:</strong></p><p>01x Máy chính kèm màn hình cảm ứng và phần mềm hiển thị Tiếng Việt</p><p>01x Dây nguồn</p><p>01x Đầu phát laser</p><p>01x Kính bảo vệ mắt</p><p>01x Giá đỡ đầu phát</p><p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh / Việt</p><p><br></p><p><br></p><p><strong>Cấu hình cung cấp kèm thiết bị scan điểm đau</strong></p><p>01x Máy chính kèm màn hình cảm ứng và phần mềm hiển thị Tiếng Việt</p><p>01x Dây nguồn</p><p>01x Đầu phát laser</p><p>01x Kính bảo vệ mắt</p><p>01x Giá đỡ đầu phát</p><p>01x Máy quét laser scan</p><p>01x Bộ giá đỡ máy scan</p><p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh / Việt</p> | <p>Thiết bị có các loại đầu phát lựa chọn khi mua:</p><p>Đầu phát laser:</p><p>Diode đơn: S-1N <strong>S-1N [905nm / 50mW]&nbsp;</strong></p><p>, S-2N <strong>660nm / 40mW</strong>, S-3N <strong>808nm / 400MW</strong></p><p>Diode cụm: Sp-1, Sp-2, Sp-3</p><p>Đầu phát dạng quét&nbsp;: SK-1</p><p class="ql-align-justify">Kênh điều trị&nbsp;2</p><p class="ql-align-justify">Tia laser:&nbsp;loại 3B</p><p class="ql-align-justify">Thời gian điều trị&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1s÷99 phút</p><p class="ql-align-justify">Lớp an toàn điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại B</p><p class="ql-align-justify">Trọng lượng &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.5 kg</p><p class="ql-align-justify">Kích thước&nbsp;&nbsp;335 x 270 x 125 mm</p><p><br></p><p><br></p> | <p>Bảo hành kèm bảo trì định kỳ 3 tháng/1 lần</p> |  |  |  |  | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-11-21 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-12-31
1700 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D, 3 đầu dò | F37 | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ |  | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-16 | 2021-06-30 | <p>F37 là hệ thống máy siêu âm thân thiện với người sử dụng, đầy đủ các tính năng, thuận tiện, hoạt động đơn giản. Là hệ thống nhỏ, gọn và có thể di động giúp tiết kiệm không gian phòng đặt máy. Với các bước hoạt động dễ dàng, nó cung cấp hình ảnh chất lượng để chẩn đoán cho phép chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.</p><p>Đơn giản thể hiện ở hoạt động dễ dàng, và khả năng tạo ảnh. Panel hoạt động đơn giản và trực quan sắp đặt sẽ giúp bạn có được hình ảnh rõ ràng và hình ảnh chẩn đoán chỉ với một vài bước. Các chức năng của F37 trong đó có nhiều tính năng được thừa hưởng từ những model cao cấp hơn, thân thiện với các phép đo cơ bản trong thăm khám hằng ngày.</p><p>F37 thân thiện với người sử dụng hỗ trợ các thăm khám với thiết kế hệ thống đơn giản nhưng tinh tế, hoạt động dễ dàng và hình ảnh chất lượng.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-03-16 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-03-16
1701 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy lập bản đồ giác mạc | Máy đo bản đồ giác mạc Atlas Model 9000 (cấu hình nâng cao) | ATLAS MODEL 9000 | Flextronics Manufacturing (Singapore) Pte Ltd | Singapore | Carl Zeiss Meditec Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 722000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo bản đồ giác mạc</p><p> Model: ATLAS 9000</p><p> Hãng sản xuất: Carl Zeiss Meditec</p><p> Xuất xứ: Singapore</p> | <p>...</p> | <p><br></p><p>Máy chính : 1 chiếc</p><p>Dây nguồn: 1 chiếc</p><p>Bàn đặt máy: 1 chiếc</p><p>Bao phủ máy: 1 chiếc</p><p>Bàn phím: 1 chiếc</p><p>Chuột máy tính: 1 chiếc</p> | <p>Khoảng làm việc: 70 mm<br /> Trường nhìn: 17 mm x 14.5mm<br /> Vòng Placido: 22&nbsp;<br /> Nguồn sáng: Đèn LED bước sóng hồng ngoại không nhìn thấy ( 950nm)<br /> Quan sát: Camera CMOS kỹ thuật số độ phân giải 1280x1024 pixel<br /> Đo độ cong<br /> Biên độ đo: 15-95D (35-22.5 mm)<br /> Độ chính xác: +0.05D (+ 0.01mm)<br /> Khả năng lặp: +0.10D (+ 0.02mm)<br /> • Hiển thị:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Hình đơn lẻ<br /> Hình tổng quát<br /> So sánh mắt phải / trái<br /> Sự khác nhau<br /> Thay đổi theo thời gian<br /> Tùy chọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24
1702 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ plasma | Dao mổ plasma | ARS700 | Jiangsu Bonss Medical Technology Co., Ltd | Trung Quốc | Jiangsu Bonss Medical Technology Co., Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VIETCOMMED | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 395000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>Dao mổ plasma Model ARS700 là loại dao mổ được sử dụng trong các phẫu thuật chỉ định cắt bỏ, cắt, đốt cầm máu các mô mềm và cầm máu mạch máu trong phẫu thuật.</p> | <ul> <li>&nbsp;Máy chính ARS700 : 01 cái</li> <li>&nbsp;Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm bao gồm:</li> <li>&nbsp;Cáp điều khiển lưu lượng nước muối : 01 cái</li> <li>Thiết bị điều khiển lưu lượng nước muối và dây cáp AL100: 01 bộ</li> <li>Tay dao điện cực Amiđan – A5874: 01 cái</li> <li>Công tắc đạp đôi – AJ120: 01 cái</li> <li>Cáp nguồn điện : 01 cái</li> </ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VIETCOMMED | 2020-11-14 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VIETCOMMED | 2020-12-31
1703 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D, 3 đầu dò | F37 | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-21 | 2020-12-31 | <p style="margin-left:5.55pt;">F37 là hệ thống máy siêu âm thân thiện với người sử dụng, đầy đủ các tính năng, thuận tiện, hoạt động đơn giản. Là hệ thống nhỏ, gọn và có thể di động giúp tiết kiệm không gian phòng đặt máy. Với các bước hoạt động dễ dàng, nó cung cấp hình ảnh chất lượng để chẩn đoán cho phép chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.</p> <p style="margin-left:5.55pt;">Đơn giản thể hiện ở hoạt động dễ dàng, và khả năng tạo ảnh. Panel hoạt động đơn giản và trực quan sắp đặt sẽ giúp bạn có được hình ảnh rõ ràng và hình ảnh chẩn đoán chỉ với một vài bước. Các chức năng của F37 trong đó có nhiều tính năng được thừa hưởng từ những model cao cấp hơn, thân thiện với các phép đo cơ bản trong thăm khám hằng ngày.</p> <p style="margin-left:5.55pt;">F37 thân thiện với người sử dụng hỗ trợ các thăm khám với thiết kế hệ thống đơn giản nhưng tinh tế, hoạt động dễ dàng và hình ảnh chất lượng.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-10-21 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-12-31
1704 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm xách tay Doppler màu | VINNO A6 | Vinno Technology (Suzhou) Co. Ltd | Trung Quốc | Vinno Technology (Suzhou) Co. Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-28 | 2021-12-31 | <p>Ø Máy siêu âm xách tay VINNO A6 cung cấp đầy đủ các chức năng giúp chẩn đoán nhanh chóng và dễ dàng.</p><p>Ø Màn hình IPS độ phân giải cao, kích thước 15.6 inch, công nghệ LED với các điều chỉnh định vị gần như vô hạn, Khả năng nghiêng rất lớn</p><p>Ø Có 03 cổng cắm đầu dò.</p><p>Ø 02 cổng kết nối USB</p><p>Ø 08 thanh trượt TGC</p><p>Ø Bộ nhớ lưu trữ và khởi động nhanh dung lượng 120GB SSD</p><p>Ø Bao gồm: Thân máy chính, đầu dò Convex, đầu dò linear</p><p>Ø Và phụ kiện&nbsp;kèm theo.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lĩnh vực thăm khám: Ổ bụng, sản phụ khoa, nhi khoa, mạch máu, cơ xương khớp …</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các mode hoạt động: 2D, M mode, Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng...</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hình ảnh Harmonic Có sẵn trên tất cả các đầu dò tạo ảnh, Hỗ trợ cả hình hài hòa mô và hình đảo ngược pha, Xử lý hài hòa hai lần để giảm artifacts và nâng cao hình ảnh rõ nét…</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-28 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-28
1705 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Hệ thống siêu âm chẩn đoán Doppler màu 3D/4D | VINNO X2 | Vinno Technology (Suzhou) Co. Ltd | Trung Quốc | Vinno Technology (Suzhou) Co. Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 740000000 | t | Bộ | true | 2020-12-28 | 2021-12-31 | <h2><a href="http://cxmedical.com.vn/san-pham/san-pham-chi-tiet/53-vinno-e30/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: transparent;"><strong>Máy siêu âm 4D&nbsp;Vinno</strong></a><strong style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: transparent;">&nbsp;X2&nbsp;thiết kế mỏng, nhỏ gọn</strong></h2><p><span style="background-color: transparent;">• Màn hình LED độ phân giải cao&nbsp;19''</span></p><p><span style="background-color: transparent;">• Màn hình cảm&nbsp;ứng 10''&nbsp;độ nhạy cao, thao tác dễ dàng hơn</span></p><p><span style="background-color: transparent;">•&nbsp;Ổ cứng 1024GB</span></p><h2><strong style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: transparent;"><em>Máy siêu âm 4D</em></strong><strong style="background-color: transparent;">&nbsp;</strong><strong style="background-color: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">Vinno X2&nbsp;Công nghệ 3D / 4D hàng đầu thế giới với:</strong></h2><p>+ MCut</p><p>+ Magic Cut</p><p>+ Free View</p><p>+ Auto NT ( Lựa chọn thêm)</p><p>+ Bảng điều khiển cảm ứng thông minh hoạt động 3D / 4D</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-28 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-28
1706 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ ấm CO2 | Tủ ấm CO2 áo nước, 3 loại khí, cảm biến hống ngoại | 4141 | Thermo Fisher Scientific | Mỹ | Thermo Fisher Scientific Pte. Ltd (a part of Thermo Fisher Scientific Inc) | Singapore | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Mỹ | Nhóm null |  |  | 585000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>- Tủ ấm CO2 nuôi cấy mô, phôi, tế bào, vi sinh vật… trong phòng thí nghiệm</p><p>- Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Bộ cửa kính 8 cánh: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Bình khí CO2: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Bình khí Nitơ: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Van điều áp 2 cấp: 01 chiếc</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</p> | <p class="ql-align-justify">- Tủ ấm CO2 loại áo nước&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống điều khiển vi xử lý iCAN, màn hình cảm ứng&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Hiển thị các thông số: chương trình, nhiệt độ và CO<sub>2</sub> dạng số và đồ thị &nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Tự động ghi, lưu trữ và cung cấp dữ liệu hoạt động của tủ (datalogs) &nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Cấu tạo: buồng làm bằng thép không gỉ &nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Bộ filter lọc HEPA hiệu suất 100% với cỡ hạt 0.5 µm &nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Thể tích tủ: 184.1 lít </p><p class="ql-align-justify">- Thể tích áo nước: 43.5 lít </p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ: từ môi trường &nbsp;+5<sup>0</sup>C tới 55<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Điều khiển bước tiến: ±0.1<sup>0</sup>C </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ đồng đều: ±0.2<sup>0</sup>C ở 37<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ ổn định: 0.1<sup>0</sup>C &nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Theo dõi báo động: ±1<sup>0</sup>C &nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Điều khiển CO­<sub>2</sub>/O­<sub>2</sub>: </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Mức độ điều khiển: tốt hơn ± 0.1%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Dải CO2: 0-20%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Dải O2: 1-20%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ áp suất vào: 15 Psig</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Bộ cảm biến CO2: <span style="color: red;">hồng ngoại</span>&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Bộ cảm biến O2: Cóng nhiên liệu</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ ổn định: 0.1% &nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Theo dõi báo động: ± 1%&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước trong (WxHxD): 54.1cm x 68.1cm x 50.8cm</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng: 102.2 kg</p><p>- Nguồn điện: 220/ 50Hz</p> |  |  | Bộ lọc khí đầu vào HEPA |  |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-18 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-30
1707 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy tán sỏi | Máy tán sỏi tiết niệu | Máy tán sỏi laser | Multipulse Ho | Jena Sugical | Đức | Jena Sugical | Đức |  | CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HTP |  | Nhóm null |  |  | 2200000000 | t | Chiếc | false | 2021-04-02 | 2022-04-02 | <p>Máy tán sỏi laser MultiPulse Ho được chỉ định sử dụng cho phẫu thuật mổ mở, mổ nội soi với các tính năng cắt, đốt, bốc hơi với các mô mềm và mô cứng trong các chuyên khoa bao gồm:</p><p>&nbsp;+ Nội soi khớp</p><p>&nbsp;+ Tán sỏi tiết niệu</p><p>&nbsp;+ Phụ khoa</p><p>&nbsp;+ Tiêu hóa</p><p>&nbsp;+ Tai mũi họng</p><p>&nbsp;+ Phẫu thuật ngoại chung</p> | <p>Máy tán sỏi Laser: 01 chiếc</p><p>Bàn đạp chân: 01 chiếc</p><p>Dây laser kèm bộ cắt dây: 01 bộ</p><p>Kính bảo vệ: 01 chiếc</p><p>Xe đẩy máy: 01 chiếc</p><p>Bộ dụng cụ tán sỏi niệu quản ngược dòng: 01 bộ</p> |  | <p>Công suất tối đa: 35W</p><p>Nguồn phát: Ho:YaG</p><p>Tần số xung tối đa: 30 Hz</p><p>Màn hình cảm ứng 7 inch.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HTP | 2021-04-02 | Bộ Y tế | 2021-04-13
1708 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm xách tay Doppler màu | VINNO 6 | Vinno Technology (Suzhou) Co. Ltd | Trung Quốc | Vinno Technology (Suzhou) Co. Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 940000000 | t | Bộ | true | 2020-12-28 | 2021-12-31 | <p>Ø&nbsp;Máy siêu âm xách tay VINNO 6 cung cấp đầy đủ các chức năng giúp chẩn đoán nhanh chóng và dễ dàng.</p><p>Ø&nbsp;<span style="color: black;">Màn hình LED độ phân giải cao, kích thước 15.6 inch</span></p><p>Ø&nbsp;<span style="color: black;">Sử dụng công nghệ cảm ứng điện dung (như trên smartphone), kích thước 8 inch, có độ nhạy cao</span></p><p>Ø&nbsp;Có 01 cổng cắm đầu dò.</p><p>Ø&nbsp;02 cổng kết nối USB</p><p>Ø&nbsp;06 thanh trượt TGC</p><p>Ø&nbsp;<span style="color: black;">Bộ nhớ lưu trữ và khởi động nhanh dung lượng 120GB SSD</span></p><p>Ø&nbsp;Bao gồm: Thân máy chính, đầu dò Linear</p><p>Ø&nbsp;Và phụ kiện&nbsp;kèm theo.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lĩnh vực thăm khám: Lĩnh vực thăm khám: Nhi khoa, mạch máu, cơ xương khớp, giáp vú, ruột thừa …</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các mode hoạt động: 2D, M mode, Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng...</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hình ảnh Harmonic Có sẵn trên tất cả các đầu dò tạo ảnh, Hỗ trợ cả hình hài hòa mô và hình đảo ngược pha, Xử lý hài hòa hai lần để giảm artifacts và nâng cao hình ảnh rõ nét…</p><p> Nguồn điện : 100-240V~, tần số 50/60 Hz</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-28 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-28
1709 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy Siêu âm màu tổng quát sản phụ khoa | HM70A | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1350000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm đàn hồi định lượng mô dùng trong chẩn đoán tổng quát</p> | <ul> <li>Máy chính</li> <li>Màn hình hiển thị</li> <li>Đầu dò 2D Convex</li> <li>Đầu dò 2D Linear</li> <li>Chương trình siêu âm tổng quát</li> <li>Chương trình siêu âm sản phụ khoa</li> <li>Chương trình Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung</li> <li>Pin Lithium-Ion tích hợp</li> </ul> | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 3D :350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Gói siêu âm tim chuyên sâu&nbsp;(Strain + STRESS): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Xe đẩy máy và bộ ổ cắm 2: 125.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Màn hình LCD 15inch</li> <li>Các kiểu hình: 2D, M, Color Doppler, Power Doppler, PW, CW, TDI, TDW, Dual, Quad</li> <li>Mode kết hợp</li> <li>Mode đồng thời</li> <li>Có chức năng tăng cường phân giải động</li> <li>Có chức năng lọc giảm xảo ảnh</li> <li>Hình ảnh hòa âm năng lượng</li> <li>Zoom hình: 400%</li> <li> <p>Môi trường hoạt động: Độ ẩm 30-75%; Nhiệt độ 10-35<sup>o</sup>C</p> </li> <li> <p>Nguồn cung cấp: Thông thường 100-240 VAC, 50/60 Hz.</p> </li> <li> <p>Pin tích hợp trong máy</p> </li> <li> <p>Thang xám: 256, 8 bit</p> </li> <li> <p>Các loại đầu dò có thể kết nối: Convex, Linear, Transvaginal, Phased array</p> </li> <li> <p>Chương trình đo thông thường: khoảng cách, ellipse, chu vi, diện tích, ...</p> </li> <li> <p>Chương trình đo trên Doppler: vận tốc, tần số, thời gian, PS/ED, ED/PS, nhịp tim, TAMAX, TAMEAN, PI, RI</p> </li> <li> <p>Chương trình sản khoa: sinh trắc học thai nhi (GS, CRL, YS, BPD, HC, OFD, APD, TAD, AC, FTA, FL, SL, APTD, TTD, ThC), các số đo xương dài của thai nhi, các số đo xương sọ thai nhi, các chỉ số khác, chỉ số nước nối AFI, CTAR, động mạch rốn, động mạch não giữa, động mạch tử cung, tim thai</p> </li> <li> <p>Chương trình phụ khoa: tử cung, nang, buồng trứng phải/ trái, nang noãn phải/ trái, khối 1 ~ 3, động mạch buồng trứng, động mạch tử cung, xung quang nang, nội mạc tử cung, polyp nội mạc tử cung (Endo. Polyp), khối u buồng trứng (Ovarian Mass), khối u tử cung, khối u vùng cổ tử cung, thai ngoài tử cung</p> </li> <li> <p>Chương trình mạch cảnh</p> </li> <li> <p>Chương trình động mạch</p> </li> <li> <p>Chương trình tim mạch: LV, LV (M), LV Vol. (Simpson), LV Vol.(A/L), LV Vol.(Bullet), LV Mass, RV, LA, LV Vol. (Simpson), RA, LVOT, RVOT, AV, MV</p> </li> <li> <p>Chương trình bụng tổng quát</p> </li> <li> <p>....</p> </li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-01-05
1710 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy Siêu âm tổng quát đàn hồi định lượng mô | RS85 | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 3197900000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm đàn hồi định lượng mô dùng trong chẩn đoán tổng quát</p> | <ul> <li>Máy chính</li> <li>Màn hình hiển thị</li> <li>Màn hình cảm ứng</li> <li>Đầu dò 2D Convex</li> <li>Đầu dò 2D Linear</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi định lượng mô gan</li> <li>Chương trình định lượng tuyến giáp, tuyến vú</li> <li>Chương trình Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung</li> </ul> | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Linear: 300.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Transvaginal: 250.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Dioppler vi mạch (MV Flow): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương Trình Doppler màu 3D (Lumi Flow): 180.000.000 VNĐ</li> <li>Gói chương trình định lượng gan chuyên sâu (HRI, TSI, TAI): 680.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Có chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc 13485, EC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Điện áp sử dụng: 100 - 240VAC, 50/60Hz&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Môi trường hoạt động: Nhiệt độ 10°C - 35°C</li> <li>Độ ẩm 30% - 75%&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <ul> <li>Màn hình LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Màn hình cảm ứng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Đầu dò tổng quát Convex&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Đầu dò tuyến tính Linear</li> <li>Đầu dò tim Phased Array&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, tim, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú, cơ xương khớp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Có chương trình siêu âm đàn hồi mô gan định lượng Shearwave&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi mô tuyến vú định lượng Shearwave&nbsp;</li> <li>Có chương trình hoà ảnh Fusion&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Đầy đủ Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow, Doppler liên tục&nbsp;&nbsp;</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu Sonoview</li> <li>Ổ đĩa SSD 512GB&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-01-05
1711 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy Siêu âm tổng quát đàn hồi định lượng mô | RS80 EVO | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 3500000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm đàn hồi định lượng mô dùng trong chẩn đoán tổng quát</p> | <ul> <li>Máy chính</li> <li>Màn hình hiển thị</li> <li>Màn hình cảm ứng</li> <li>Đầu dò 2D Convex</li> <li>Đầu dò 2D Linear</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi định lượng mô gan</li> <li>Chương trình định lượng tuyến giáp, tuyến vú</li> <li>Chương trình Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung</li> </ul> | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Linear: 300.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Transvaginal: 250.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Dioppler vi mạch (MV Flow): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương Trình Doppler màu 3D (Lumi Flow): 180.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính</li> <li>Màn hình LED 23”</li> <li>Màn hình cảm ứng Touch Sreen LED 13”&nbsp;</li> <li>4 ổ cắm đầu dò hoạt động đồng thời</li> <li>Đầu dò tổng quát Convex (CA1-7A) tần số 1MHz – 7MHz, 160 chấn tử, loại đầu dò đơn tinh thể S-vue</li> <li>Chương trình siêu âm bụng tổng quát, tim, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú, cơ xương khớp, sản phụ khoa</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh tăng cường phân giải động ClearVision, hình ảnh phức hợp điểm MultiVision</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler liên tục, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Doppler vi mạch MV Flow trên đầu dò Convex CA1-7A và đầu dò Linear L3-12A</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi định lượng 2D Shearwave ứng dụng siêu âm đàn hồi mô gan trên đầu dò Convex CA1-7A</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi định lượng 2D Shearwave ứng dụng siêu âm đàn hồi mô tuyến vú, tuyến giáp trên đầu dò Linear LA2-9A</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm</li> <li>Ổ đĩa 512GB</li> <li>Phụ kiện theo máy</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-01-05
1712 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Hệ thống siêu âm chẩn đoán Doppler màu 4D/5D | VINNO X35 | Vinno Technology (Suzhou) Co. Ltd | Trung Quốc | Vinno Technology (Suzhou) Co. Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1050000000 | t | Bộ | true | 2020-12-28 | 2021-12-31 | <p>Ø&nbsp;Máy siêu âm doppler màu VINNO X35 cung cấp đầy đủ các chức năng giúp chẩn đoán nhanh chóng và dễ dàng.</p><p>Ø&nbsp;Bàn phím cảm ứng 10 inch có độ nhạy cao</p><p>Ø&nbsp;Màn hình phẳng độ phân giải cao 19-inch kết nối hoàn toàn bằng khớp nối</p><p>Ø&nbsp;Có 04 cổng cắm đầu dò.</p><p>Ø&nbsp;05 cổng kết nối USB</p><p>Ø&nbsp;8 thanh trượt TGC , chỉnh sửa ở bất cứ độ sâu nào</p><p>Ø&nbsp;Ổ cứng HDD 1TB</p><p>Ø&nbsp;Bao gồm: Thân máy chính, đầu dò Convex, đầu dò linear, đầu dò tim</p><p>Ø&nbsp;Và phụ kiện&nbsp;kèm theo.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lĩnh vực thăm khám: Ổ bụng, sản phụ khoa, nhi khoa, tim, mạch máu, cơ xương khớp …</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các mode hoạt động: 2D, M mode, Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng...</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hình ảnh Harmonic Có sẵn trên tất cả các đầu dò tạo ảnh, Hỗ trợ cả hình hài hòa mô và hình đảo ngược pha, Xử lý hài hòa hai lần để giảm artifacts và nâng cao hình ảnh rõ nét…</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện : 100-240V~, tần số 50/60 Hz</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-28 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-28
1713 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 3D/4D | HERA i10 | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 4880000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <ul><li>Máy chính</li><li>Màn hình hiển thị</li><li>Màn hình cảm ứng</li><li>Đầu dò 2D Convex</li><li>Đầu dò 3D/4D Convex</li><li>Đầu dò 2D Transvaginal</li><li>Chương trình siêu âm 2D, 3D, 4D</li><li>Chương trình Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung</li></ul> | <ul> <li>Máy chính</li> <li>Màn hình hiển thị</li> <li>Màn hình cảm ứng</li> <li>Đầu dò 2D Convex</li> <li>Đầu dò 3D/4D Convex</li> <li>Đầu dò 2D Transvaginal</li> <li>Chương trình siêu âm 2D, 3D, 4D</li> <li>Chương trình Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung</li> </ul> | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 2D Linear: 200.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Linear: 350.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dày thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát khôi u buồng trứng (IOTA): 110.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm khối 4D siêu phân giải (HDVI): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Dioppler vi mạch (MV Flow): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương TRình doppler màu 3D (Lumi Flow): 180.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tinh thể (CrytalVue): 280.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số HERA i10</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>Màn hình cảm ứng 13.3”</li> <li>Ghế tựa lưng có thể điều chỉnh nâng hạ</li> <li>04 ổ cắm đầu dò</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh phân giải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng HDD 1TB</li> </ul> <ul> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-01-05
1714 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 6 THÔNG SỐ | CETUS x 15 | aXcent medical GmbH. | Đức | aXcent medical GmbH. | Đức |  | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | Đức | Nhóm 3 |  |  | 222970000 | t | Cái | true | 2020-12-30 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;Thiết bị mới 100%</p><p>-&nbsp;Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE</p><p>-&nbsp;Nguồn AC 100-250 V, 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ: 5-40°C</p><p>-&nbsp;Độ ẩm: &lt;80%</p><p>-&nbsp;Phạm vi bệnh nhân: Người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh</p> | <p>Đèn mổ LED treo trần hai nhánh và bộ phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm: </p><p>-&nbsp;ECG 5-cực</p><p>-&nbsp;SpO2</p><p>-&nbsp;NIBP</p><p>-&nbsp;TEMP</p><p>-&nbsp;Resp</p><p>-&nbsp;PR</p><p>-&nbsp;IBP</p><p>-&nbsp;Pin Li-ion</p><p>-&nbsp;Máy in tích hợp bên trong máy</p><p>-&nbsp;LAN: 1 cổng tiêu chuẩn RJ45</p><p>-&nbsp;WLAN: IEEE 802.11b/g/n</p><p>-&nbsp;USB: 2 đầu kết nối USB</p><p>-&nbsp;SD: 1 khe cắm thẻ SD</p><p>-&nbsp;VGA: 1 đầu ra kết nối màn hình VGA: 1 đầu kết nối để Gọi y tá, Đầu ra Analog Defib Sync</p><p>-&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 Bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-12-30 | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2021-02-04
1715 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | Máy đo nồng độ bảo hòa oxy trong máu | AE-C9 | Acare Technology Co., Ltd. | Đài Loan | Acare Technology Co., Ltd. | Đài Loan | ["2020"] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 2500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p><strong><u>Giới thiệu chung;</u></strong></p> <p style="margin-left:-2.5pt;">Oxy Panda là máy đo nồng độ bảo hòa ôxy thiết kế dành cho trẻ em.</p> <p style="margin-left:-2.5pt;">Thiết kế hình ảnh chú gấu dễ thương thu hút trẻ em dùng để đo SpO2 đơn giản và dễ dàng. Máy có thể kiểm tra nồng độ bảo hòa ôxy trong máu và nhịp tim của trẻ em một cách chính xác và nhanh chóng. Có 6 mode hiển thị giúp đọc các giá trị thuận tiện. Thiết bị chẩn đoán SpO2 thích hợp cho các phòng khám hoặc chăm sóc tại nhà.</p> <p><strong><u>Đặc tính kỹ thuật:</u></strong></p> <ul> <li>Hoạt động đơn giản và dễ dáng</li> <li>Hiển thị SpO2, PR, Pleth bar, Pleth waveform</li> <li>Tiêu thụ điện năng thấp, tự động tắt nguồn</li> <li>Có 6 mode hiển thị, độ sáng điều chỉnh được</li> <li>Chỉ báo pin yếu</li> <li>Thích hợp sử dụng trong gia đình hoặc bệnh viện</li> </ul> | <p>Máy chính OxiSmarter-I&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>Pin dạng AAA&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p>Túi chứa máy</p> <p>&nbsp;</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2020-11-12 | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2020-11-12
1716 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | BSM-3562 | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 230000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-29 | 2021-12-31 | <p><strong><u>Phù hợp để bên cạnh bạn: Màn hình hiển thị rộng, chân đế nhỏ.</u></strong></p><p><em>Lắp đặt linh hoạt</em></p><ul><li>Gọn nhẹ có màn hình rộng nhưng chân đế nhỏ. Có thể đặt&nbsp;máy ở bất kì đâu để thuận tiện chăm sóc bệnh nhân hiệu quả nhất.</li><li>Lựa chọn thêm bộ wireless LAN: Máy theo dõi di động khi kèm bộ wireless LAN</li></ul><p><em>Lựa chọn các thông số linh hoạt:</em> Các thông số chính xác bạn cần cho ICU, CCU, OR và ER</p><p><em>Chất lượng cao:</em> Thiết kế chắc chắn và sản phẩm chất lượng có tuổi thọ sử dụng cao.</p><p><em>Hoạt động trực quan:</em> Màn hình chạm cho phép truy cập trực tiếp những gì bạn muốn</p><p><strong><u>Các đặc điểm chung của máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden.</u></strong></p><p>Hệ thống cáp thông minh – công nghệ kết nối mới: Khi bạn cắm Cáp thông minh vào ổ nối đa chức năng, nó tự động xác nhận loại thông số và bắt đầu đo. Sự kết hợp giữa các thông số cơ bản cố định và thông số kết nối linh hoạt cho phép theo dõi linh hoạt cho từng trường hợp bệnh nhân. Bạn có thể hoàn thiện bộ kết nối linh hoạt với mức giá tối thiểu mà không phải khó chịu với hệ thống kết nối truyền thống.</p><p><strong><u>Máy theo dõi chất lượng cao tăng cường độ chính xác</u></strong></p><p><em>PWTT kích hoạt đo NIBP:</em> Dùng cho bệnh nhân không cần theo dõi huyết áp xâm nhập.</p><p><em>Dễ dàng xem lại bằng cách truy cập vào dữ liệu lịch sử: </em>Lên tới 24 giờ (lựa chọn thêm 72 giờ) của 5 vết sóng lựa chọn. Bảng xu hướng tín hiệu sống, bảng xu hướng NIBP, đồ thị xu hướng, gọi lại loạn nhịp, hiển thị hoàn toàn, và lịch sử báo động được cung cấp để xem lại toàn diện</p><p><strong><u>Mạng lưới các máy theo dõi bệnh nhân:</u></strong></p><p>Chức năng chuỗi giường bệnh cho phép bạn theo dõi giường khác kể cả khi không có máy monitor trung tâm.&nbsp;</p><p><em>Cổng HL7:</em> Cổng HL7 kết nối mạng lưới monitor LS-NET tới bệnh viện và hệ thống thông tin y tế (HIS, CIS).</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-04 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-01-29
1717 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh âm sâu ≤ - 20 độ C | Tủ lạnh âm sâu | LDF 270W | Evermed s.r.l | Italy | Evermed s.r.l | Italy | ["2021"] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | Italy | Nhóm 6 |  |  | 172000000 | t | Cái | false | 2021-01-12 | 2022-01-12 | <p><strong>Tủ âm sâu</strong></p><p><strong>Model: LDF 270W</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Evermed – Ý</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Ý</strong></p><p><strong>*Ứng dụng: </strong>lưu trữ, bảo quản mẫu trong điều kiện nhiệt độ thấp tại các phòng thí nghiệm, y tế.</p> | <p><strong><em>*Cấu hình thiết bị:</em></strong></p><p>- Tủ lạnh âm sâu</p><p>- 2 giá bằng thép </p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng</p> | [7 empty] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-01-12 | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-04-23
1718 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy x-quang di động kỹ thuật số | VISITOR T30C-DR | Villa Sistemi Medicali S.p.A | Italy | Villa Sistemi Medicali S.p.A | Italy | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Italy | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-10 | 2022-05-10 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model hệ thống: <span style="color: black;">VISITOR T30C-DR</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất lượng máy: Mới 100%</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cung cấp: 1 pha, 220V, 50 Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ đến ≥ 30ºC</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm ≥ 75%</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Máy X-Quang di động kỹ thuật số gồm có:</span></p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điều khiển phát tia: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng phát tia X: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm phẳng Flat Panel: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trạm thu và phần mềm xử lý ảnh: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy di dộng đồng bộ: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in phim khô (Mua tại Việt Nam): 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p><strong>1. Tủ điều khiển phát tia</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số: Tủ điều khiển cao tần 40 kHz </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: Tối đa 32kW </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gợn sóng tối đa: &lt; 2% </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trữ lượng nhiệt khối đầu bóng: 500 kJ (667 kHU)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các chế độ hoạt động: Kỹ thuật 2 điểm (cài đặt kV/mA) </p><p class="ql-align-justify"><strong>2. Bóng phát tia X</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu: Anode quay tốc độ 3000 vòng/phút </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tâm tiêu điểm: Tóc nhỏ 0.8mm / Tóc lớn 1.3 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tóc đèn danh định: Tóc nhỏ 16kW / Tóc lớn 32 kW&nbsp;</p><p><strong>3. Bộ chuẩn trực chùm tia</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chuẩn trực: Bằng tay với nguồn sáng bên trong, đa lớp, trường hình vuông </p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><strong>4. Tấm cảm biến phẳng không dây</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn chuyển đổi: Censium Iode (Csi) </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khu vực điểm ảnh động: (35x43) cm </p><p>Kích thước điểm ảnh bộ Detector: 160 micrometer<strong style="color: black;">5. Trạm thu và phần mềm xử lý ảnh</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trạm xử lý hình ảnh:</span></p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ xử lý tối thiểu: Intel Core i5, 1,5 GHz, RAM: 4GB, Ổ cứng: 320 GB </p><p class="ql-align-justify"><strong>6. Các đặc điểm phần cơ khí</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính các bánh xe: Bánh trước 80 mm; bánh sau 250 mm </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng cách từ tâm tiêu điểm tới sàn: Từ 417 tới 2055 mm </p><p><strong>7. Máy in phim khô</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ in: Công nghệ in laser</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải 508 dpi</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-05-10 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-05-10
1719 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 3D/4D | HERA W9 | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT |  | Nhóm 4 |  |  | 3950000000 | t | Cái | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</p> | <ul> <li>Máy chính</li> <li>Màn hình hiển thị</li> <li>Màn hình cảm ứng</li> <li>Đầu dò 2D Convex</li> <li>Đầu dò 3D/4D Convex</li> <li>Đầu dò 2D Transvaginal</li> <li>Chương trình siêu âm 2D, 3D, 4D</li> <li>Chương trình Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung</li> </ul> | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 2D Linear: 200.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Linear: 350.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát khôi u buồng trứng (IOTA): 110.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm khối 4D siêu phân giải (HDVI): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Dioppler vi mạch (MV Flow): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương Trình doppler màu 3D (Lumi Flow): 180.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tinh thể (CrytalVue): 280.000.000 VNĐ</li> </ol> | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="width:644px;height:31px;"> <p style="margin-left:150.9pt;"><strong>MÁY SIÊU ÂM MODEL: HERA W9</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:191px;height:66px;"> <p style="margin-left:5.25pt;"><strong><em><u>Xuất xứ</u></em></strong></p> </td> <td style="width:453px;height:66px;"> <ul> <li>Thiết bị mới 100%</li> <li>Hãng sản xuất: SAMSUNG MEDISON</li> <li>Năm sản xất: 2020</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:191px;height:65px;"> <p style="margin-left:5.25pt;"><strong><em><u>Tiêu chuẩn chất lượng</u></em></strong></p> </td> <td style="width:453px;height:65px;"> <ul> <li>TUV</li> <li>CE</li> </ul> <p style="margin-left:5.2pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ISO 13485</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:191px;height:33px;"> <p style="margin-left:5.25pt;"><strong><em><u>Nguồn điện sử dụng</u></em></strong></p> </td> <td style="width:453px;height:33px;"> <p style="margin-left:5.2pt;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220V/ 50Hz</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:191px;height:33px;"> <p style="margin-left:5.25pt;"><strong><em><u>Các mode hình</u></em></strong></p> </td> <td style="width:453px;height:33px;"> <ul> <li>2D-Mode</li> <li>M-Mode</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-01-05
1720 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy Siêu âm Doppler màu đàn hồi định lượng mô gan | HS70A | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 3200000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm đàn hồi định lượng mô gan dùng trong chẩn đoán tổng quát</p> | <ul> <li>Máy chính</li> <li>Màn hình hiển thị</li> <li>Màn hình cảm ứng</li> <li>Đầu dò 2D Convex</li> <li>Đầu dò 2D Linear</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi định lượng mô gan</li> <li>Chương trình Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung</li> </ul> | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Convex: 300.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số HS70A</li> <li>Màn hình màu LED 23”</li> <li>Màn hình điều khiển cảm ứng 10.1”</li> <li>Đầu dò Convex (CA1-7A), kỹ thuật đơn tinh thể, tần số 1MHz – 7MHz, 160 chấn tử, ứng dụng siêu âm bụng tổng quát</li> <li>Đầu dò Linear (L3-12A), tần số 3MHz – 12MHz, 256 chấn tử, ứng dụng siêu âm mạch máu, mô mềm, phần nông, cơ xương khớp, tuyến giáp, tuyến vú</li> <li>Đầu dò Transrectal (E3-12A), tần số 3MHz – 12MHz, 256 chấn tử, ứng dụng siêu âm sản phụ khoa qua ngã âm đạo, siêu âm niệu khoa</li> <li>Có thể nâng cấp lên siêu âm tim và siêu âm 3D/4D</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, mạch máu, mô mềm, phần nông, cơ xương khớp, tuyến giáp, tuyến vú</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh harmonic đảo xung, hình ảnh toàn phổ FSI</li> <li>Công nghệ phức hợp điểm MultiVision, công nghệ phân giải động ClearVision</li> <li>Công nghệ siêu âm đàn hồi Elastoscan bán định lượng cho tuyến giáp (E-Thyroid), tuyến vú (E-Breast)</li> <li>Công nghệ siêu âm đàn hồi mô định lượng cho gan (S-Shearwave)</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng 512GB</li> <li>Ổ đĩa CD/ DVD</li> <li>Phần mềm trả kết quả siêu âm tiếng Việt</li> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-01-05
1721 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 3D/4D | HS60 | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 2700000000 | t | Cái | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</p> | <ul type="disc"> <li>Máy chính</li> <li>Màn hình hiển thị</li> <li>Màn hình&nbsp;cảm&nbsp;ứng</li> <li>Đầu dò 2D Convex</li> <li>Đầu dò 3D/4D Convex</li> <li>Đầu dò 2D Transvaginal</li> <li>Đầu dò 2D Linear</li> <li>Chương trình siêu âm 2D, 3D, 4D</li> <li>Chương trình&nbsp;Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung</li> </ul> | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi sức căng&nbsp;(E-Strain): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng&nbsp;cơ tim&nbsp;(Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu&nbsp;(5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch&nbsp;(Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú&nbsp;(S-Detect): 300.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số HS60</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>Màn hình điều khiển cảm ứng LED 10.1”</li> <li>04 ổ cắm đầu dò hoạt động đồng thời</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm 2D, 3D tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông</li> <li>Hình ảnh hoà âm Harmonic, hình ảnh toàn phổ FSI, hình ảnh lọc nhiễu SRF</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Kỹ thuật phân giải động ClearVision, kỹ thuật phức hợp điểm MultiVision</li> <li>Ổ đĩa cứng SSD 512GB</li> <li>Ổ đĩa DVD</li> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-01-05
1722 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 2D | HS40 | Samsung Medison Co. Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co. Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, nhi khoa, tim mạch.</p> | <ul> <li>Máy chính</li> <li>Đầu dò 2D Convex</li> <li>Đầu dò 2D&nbsp;Transvaginal</li> <li>Chương trình siêu âm 2D, Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung</li> </ul> | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 3D Convex: 250.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Linear: 150.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 3D/4D: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch&nbsp;(Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú&nbsp;(S-Detect): 300.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số HS40</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>Màn hình điều khiển cảm ứng 10.1”</li> <li>03 ổ cắm đầu dò hoạt động đồng thời</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú, tim mạch</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh tăng cường dải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng SSD 512GB</li> <li>2D-Mode</li> <li>M-Mode</li> <li>Mode doppler màu (C)</li> <li>Mode doppler năng lượng (PD)</li> <li>Mode doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Mode doppler xung (PW)</li> <li>Hình ảnh doppler mô (TDI)</li> <li>Single/Dual/Quad</li> <li>B+B, B+B/C, B+B/PD, B+B/S-Flow, B+M, B+3D, B+4D, B+PW</li> <li>B+C+PW, B+PD+PW, B+S-Flow+PW, B+TDI+TDW, B+C+M</li> <li>Quad mode (B, B/C, B/PD, B/S-Flow)</li> <li>Chùm tia kỹ thuật số</li> <li>Kỹ thuật đa tần số&nbsp;</li> <li>Kỹ thuật hòa âm đảo xung</li> <li>Kỹ thuật hình ảnh tăng cường phân giải động</li> <li>Kỹ thuật hình ảnh phức hợp điểm</li> <li>Kỹ thuật tạo ảnh tòan phổ</li> <li>Kỹ thuật đầu dò đơn tinh thể</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-01-05
1723 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 2D | XH40 | Samsung Medison Co. Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co. Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu dùng trong siêu âm chẩn đoán tổng quát, sản phụ khoa, tim mạch, nhi khoa.</p> | <ul> <li>Máy chính</li> <li>Đầu dò 2D Convex</li> <li>Đầu dò 2D Linear</li> <li>Chương trình siêu âm 2D, Doppler màu</li> </ul> | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 3D Convex: 250.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Transvaginal: 150.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 3D/4D: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đa tia (Multivision): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follice): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức: 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục: 100.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>Màn hình điều khiển cảm ứng 10.1”</li> <li>04 ổ cắm đầu dò hoạt động đồng thời</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú, tim mạch</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh tăng cường dải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng 500GB</li> </ul> <ul> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-01-05
1724 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 3D/4D | HS30 | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1450000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu dùng trong chẩn đoán tổng quát, sản phụ khoa, nhi khoa...</p> | <p>- Máy chính</p> <p>- Đầu dò siêu âm bụng, sản khoa</p> <p>- Đầu dò siêu âm mạch máu, mô mềm, phần nông</p> <p>- Đầu dò siêu âm phụ khoa</p> <p>- Chương trình siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</p> <p>- Chương trình siêu âm 2D/3D/4D</p> <p>- Chương trình Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung</p> | <p><u>Tùy&nbsp;chọn nâng cao:</u></p> <p>1. Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</p> <p>2. Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</p> <p>3. Chương trình siêu âm sức căng (Strain): 100.000.000 VNĐ</p> <p>4. Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</p> <p>5. Chương trình siêu âm đa tia (Multivision): 50.000.000 VNĐ</p> <p>6. Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</p> <p>7. Chương trình Doppler liên tục: 100.000.000 VNĐ</p> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số HS30</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>02 ổ cắm đầu dò</li> <li>Đầu dò Convex (C2-8), tần số 2MHz – 8MHz, ứng dụng siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</li> <li>Đầu dò Linear (LN5-12), tần số 5MHz – 12MHz ứng dụng siêu âm mạch máu, phần nông, cơ xương khớp.</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh phân giải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng 500GB</li> </ul> <ul> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-01-05
1725 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Bộ điều chỉnh lưu lượng kèm bình làm ẩm dành cho Oxy (15L/min) | FLOW-O2-15-DIN | Precision UK Ltd (CPX) | Anh | Precision UK Ltd (CPX) | Anh |  | Công ty Cổ phần Armephaco | Anh | Nhóm null |  |  | 6950000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-04-28 | <p>Máy điều chỉnh lưu lượng Precision CPX được cung cấp đầu kết nối chuẩn BS5682, sẽ được cung cấp các đầu dò chuyên dụng và chỉ gắn với thiết bị đầu cuối khí y tế tương ứng.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-11-03 | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-11-13
1726 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh, thay đổi nhiệt độ màu | XLED3 / XLED3 | Steris SAS | Pháp | Steris SAS | Pháp | ["2021"] | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh |  | Nhóm 3 |  |  | 920000000 | t | Bộ | false | 2021-03-23 | 2022-03-23 | <p>Loại đèn: Đèn mổ treo trần ánh sáng lạnh hai chóa điều chỉnh được nhiệt độ màu. Lựa chọn từ 4 nhiệt độ màu đã được hiệu chuẩn, người sử dụng có thể chọn ánh sáng phù hợp với sự nhạy cảm thị giác, sở thích. Tùy vào dạng phẫu thuật mà điều chỉnh nhiệt độ màu.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất 2021 trở đi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cung cấp: 220V, 50Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 40<sup>o </sup></p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tối đa: 75%</p> | <p>Đèn mổ treo trần thay đổi nhiệt độ màu hai chóa và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 cái, bao gồm:<strong><em> </em></strong></p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;Mặt bích gắn trần: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Hệ thống cánh tay treo (cho 2 đầu đèn): 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Đầu đèn: 02 bộ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Tay cầm điều khiển trung tâm: 02 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Bảng điều khiển trung tâm gắn tường: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">+ Vỏ bọc tay cầm điều khiển: 05 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – Việt: 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">Cường độ sáng mỗi chóa: 160.000 lux</p><p class="ql-align-justify">Nhiệt độ màu điều chỉnh được ở 4 mức: 3500, 4000, 4500, 5000 ◦K</p><p class="ql-align-justify">Chỉ số biên màu CRI: 95</p><p class="ql-align-justify">Chỉ số tương phản với màu đỏ (R9) tối đa: 97 (thay đổ tương ứng với nhiệt độ màu: R9 = 91 tại 3500 ◦K; R9 = 97 tại 4000, 4500 và 5000 ◦K)</p><p class="ql-align-justify">Kích thước trường sáng điều chỉnh từ 250-300 mm</p><p class="ql-align-justify">Độ sâu trường sáng tại 60% Ec: 500 mm</p><p class="ql-align-justify">Cường độ sáng còn lại khi có 1 vật chắn hình trụ: 93% </p><p class="ql-align-justify">Cường độ bức xạ: 582 W/m<sup>2 </sup></p><p class="ql-align-justify">Công suất tiêu thụ: 55 W</p><p class="ql-align-justify">Đường kính mỗi chóa đèn 695 mm</p><p class="ql-align-justify">Loại bóng đèn: bóng LED</p><p class="ql-align-justify">Số lượng bóng: 60 bóng</p><p class="ql-align-justify">Tuổi thọ bóng: 60.000 giờ</p> | [5 empty] | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | 2021-03-23 | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | 2021-03-23
1727 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường hồi sức cấp cứu đa năng | ARGUS TREN | Medical Iberica, S.A. | Tây Ban Nha | Medical Iberica, S.A. | Tây Ban Nha | ["2021"] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 98000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-10 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Model: ARGUS TREN</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: Medica Iberica, S.A.</p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ: Tây Ban Nha</p><p class="ql-align-justify">Hàng mới 100%</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><u>Đặc điểm:</u></strong></p><p class="ql-align-justify">- Sản xuất năm 2021 trở về sau</p><p class="ql-align-justify">- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, ISO 9001</p><p class="ql-align-justify">-<span style="color: black;"> Có giấy uỷ quyền bán hàng và bảo hành của nhà sản xuất được hợp pháp hóa lãnh sự Việt Nam tại nước của nhà sản xuất/ chủ sở hữu trang thiết bị.</span></p> | <p class="ql-align-justify"><strong>Giường hồi sức cấp cứu đa năng kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Khung giường: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Đệm chính hãng: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tấm (ABS) đầu giường và chân giường: 1 bộ (2 cái)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tay vịn thép sơn tĩnh điện: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bộ điều khiển cho bệnh nhân: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Cọc truyền: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Kích thước tổng thể: 2160 x 960 mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Bề mặt nằm bệnh nhân: 1950 x 890 mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Điều chỉnh độ cao: 430 - 730 mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tựa lưng nghiêng: 68º</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> Tựa chân nghiêng: 40º</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Dốc đầu/ dốc chân (Trendelemburg/ Reverse Tredelemburg): 12º/12º</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tải trọng tối đa: 180 kg</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Trọng lượng không kèm phụ kiện: 105 kg</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2021-05-10 | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2021-05-10
1728 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 2D chuyên tim, 3 đầu dò | Aloka Arietta 850 | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3800000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-16 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify">ARIETTA 850SE là dòng sản phẩm cao cấp của series ARIETTA, với hiệu năng phù hợp, máy đáp ứng được sự mong đợi của người sử dụng về mọi mặt: chất lượng hình ảnh, khả năng hoạt động và các ứng dụng nâng cao.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Hình ảnh rõ nét</strong></p><p class="ql-align-justify">Bằng những công nghệ mới nhất cùng một loạt các thông số điều chỉnh hình ảnh không giới hạn, máy có thể giảm thiểu các yếu tố (bệnh nhân, vận hành và focal-dependences) gây cản trở việc tạo ra những hình ảnh siêu âm rõ nét, đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Quy trình làm việc liền mạch</strong></p><p class="ql-align-justify">Quy trình làm việc được thiết kế để làm giảm căng thẳng của người kiểm tra, giúp sắp xếp công việc bằng các chức năng khác nhau, rút ngắn thời gian thăm khám và cho ra kết quả thăm khám có hiệu quả cao hơn.</p><p class="ql-align-justify">Thêm vào đó, việc giảm thời gian thăm khám cũng làm tăng sự thoải mái cho bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Ứng dụng</strong></p><p class="ql-align-justify">Những ứng dụng tiên tiến tạo ra các hiệu quả lâm sàng mới bằng cách hỗ trợ gia tăng sự tự tin trong chẩn đoán, hướng dẫn điều trị và cung cấp các cơ hội nghiên cứu.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-12-16 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06
1729 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Thước đo tầm vận động ( bán nguyệt lớn,nhựa) | MN-ROMN2 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 187000 | t | Cây | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>Thước đo tầm vận động ( bán nguyệt lớn,nhựa)</p> | <p>- Kích thước : Loại thước này đầu bán nguyệt có 2 nhánh dài 31cm, bán kính 7.5cm</p> |  | <p>Thước đo tầm vận động ( bán nguyệt lớn,nhựa)</p><p>- Kích thước : Loại thước này đầu bán nguyệt có 2 nhánh dài 31cm, bán kính 7.5cm</p><p>- Chất liệu : nhựa, nhẹ dễ sử dụng</p><p>* Dùng đo tầm vận động các khợp lớn như:&nbsp;khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối...</p><p>&nbsp;Các phòng VLTL cần trang bị để theo dõi sự tiến triễn các khớp bị giới hạn trước và sau khi tập.</p><p>Hãng: PhaNa - Xuất xứ: Việt Nam</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
1730 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI | HOPKINS | Karl Storz SE & Co. KG | Séc,Đức,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 2200000000 | t | Bộ | true | 2020-11-30 | 2021-02-28 | <p>Dụng cụ nội soi chẩn đoán thai sản</p> | <p>Ống soi quang học cỡ nhỏ, góc soi thẳng 0°,</p><p>Ống bảo vệ</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa, 525x240x50mm</p><p>Vỏ ngoài thăm khám đường kính 1.3 mm</p><p>Vỏ ngoài phẫu thuật, thẳng, cỡ 5.6 Fr.</p><p>Vỏ ngoài phẫu thuật, thẳng, 6.5 Fr.</p><p>Kim chọc dò, đường kính 0.6 mm</p><p>Kềm lấy sinh thiết, 3 Fr.</p><p>Bộ ống soi cỡ nhỏ góc soi thẳng 0°</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa, 525x240x50mm</p><p>Bộ ống soi cỡ nhỏ góc soi thẳng 0°</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa, 525x240x50mm</p><p>Ống soi quang học cỡ nhỏ, góc soi thẳng 0°</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa, 525x240x50mm</p><p>Ống soi quang học cỡ nhỏ, góc soi thẳng 0°</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa, 525x240x50mm</p><p>Dây dẫn sáng bằng sợi quang, 230cm, đường kính 2.5mm</p><p><br></p> |  | <p>Bộ dụng cụ nội soi chẩn đoán thai sản các cỡ: 1 mm, 3.3 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30
1731 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đếm tế bào tự động | Máy lập công thức bạch cầu | WBC-02 | Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Tế Đông Dương | Việt Nam | Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Tế Đông Dương | Việt Nam |  | Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Y tế Đông Dương | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 50000000 | t | Cái | true | 2021-04-14 | 2021-07-14 | <p><strong>WBC-02</strong> là thiết bị hỗ trợ ghi nhớ đếm các tế bào thành phần của máu để tính toán và đưa ra công thức phần trăm tế bào máu.</p><p>-Mã sản phẩm: <strong>WBC-02</strong></p><p>-Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Y tế Đông Dương.<strong> </strong></p><p>-Nước sản xuất: Việt Nam<strong> </strong></p><p>-Có chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 13485, chứng nhận kết quả đo kiểm.</p> | <p>Cấu hình máy bao gồm:</p><p>-Máy chính: 1 cái</p><p>-Bộ chuyển đổi nguồn 220V/12V: 1 cái</p><p>-Phần mềm cập nhật dữ liệu Online thông qua Wifi đến hệ thống HIS/LIS (Tùy chọn)</p> |  | <p>- Màn hình LCD cho hiển thị 4 hàng, 40 cột.</p><p>- Âm thanh cảnh báo: &lt;85dB, đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 24:2016/BYT</p><p>- Có đồng hồ thời gian thực, theo dõi và quản lý dữ liệu ngày, giờ.&nbsp;</p><p>- Có tính năng lưu trữ và trích xuất dữ liệu qua USB.</p><p>- Có tính năng kết nối máy in nhiệt qua cổng giao tiếp RS232, giao thức ESC/POS command.</p><p>- Có tính năng kết nối đầu đọc mã vạch Barcode qua cổng RS232.</p><p>-<strong> </strong>Có tính năng cập nhật dữ liệu Online thông qua Wifi đến hệ thống HIS/LIS (Tùy chọn)</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Y tế Đông Dương | 2021-04-13 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Y tế Đông Dương | 2021-04-13
1732 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy Laser Excimer | Máy cắt, tạo vạt giác mạc bằng laser | FEMTO LDV Z8 | SIE AG , Surgical Instrument Engineering | Thụy Sĩ | SIE AG , Surgical Instrument Engineering | Thụy Sĩ |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 17655000000 | t | Bộ | false | 2021-05-10 | 2021-08-10 | <p>Máy cắt, tạo vạt giác mạc bằng laser FEMTO LDV Z8 và phụ kiện</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-05-10 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-05-10
1733 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Ritter -CIR Surgical Kit Europe/Professional incl. NL Tools | RIBEU-PE | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 110068875 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>Bộ dụng cụ</p> | <p>Bộ dụng cụ</p> |  | <p>Bộ dụng cụ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
1734 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm chuyên tim mạch 3D, 4D cao cấp 3 đầu dò, có đầu dò thực quản | Epiq CVx | Philips Ultrasound Inc. | Mỹ | Philips Ultrasound Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 8300000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-22 | 2022-12-31 | <p>hàng mới 100%</p> |  |  | <p>Thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-22
1735 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy tiệt trùng NIHOPHAWA-OS160 | NIHOPHAWA-OS160 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 80000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 1 máy</li> <li>Phụ kiện tiêu chuẩn:</li> </ul> <ul> <li>Khay đựng vật sấy, bằng Inox SUS304: 01 cái</li> <li>Dây cáp nguồn: 01 cái</li> <li>Dây nối đất: 02 m</li> <li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 1 quyển</li> <li>Quy trình vận hành: 01 tờ (dán trên máy)</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 1 máy</li> <li>Phụ kiện tiêu chuẩn:</li> </ul> <ul> <li>Khay đựng vật sấy, bằng Inox SUS304: 01 cái</li> <li>Dây cáp nguồn: 01 cái</li> <li>Dây nối đất: 02 m</li> <li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 1 quyển</li> <li>Quy trình vận hành: 01 tờ (dán trên máy)</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
1736 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 2D, 2 đầu dò | Arietta 50 | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1080000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify">Bản dịch catalog</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-center"><strong>MÁY SIÊU ÂM MÀU</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>MODEL: ARIETTA 50 </strong></p><p class="ql-align-center"><strong>(Phiên bản 4 ổ cắm 50LE)</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng sản xuất: Hitachi/Nhật Bản</strong></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình 21.5 inches, thiết kế&nbsp;4 cổng kết nối đầu dò.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển được thiết kế&nbsp;đơn giản hoá:&nbsp;bố cục đơn giản chỉ bao gồm các phím điều khiển cần thiết, giảm thời gian tìm kiếm , mang lại sự vận hành thoải mái hơn.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng Xử Lý Ảnh mượt mà (SIP): Lọc ảnh thích ứng giúp loại bỏ các đốm nhiễu và tăng cường bờ mô, giúp hình ảnh siêu âm rõ hơn cho việc chuẩn đoán.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng Tự Động Tối Ưu Hóa Ảnh- Auto Optimizer: Các&nbsp;ảnh siêu âm được điều chỉnh chỉ bằng một phím nhấn, độ lợi gain ở mode B, đường nền và vận tốc ảnh sóng Doppler sẽ được máy tối ưu hóa</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế có chỗ đỡ tay trên bảng điều khiển giúp đỡ mỏi tay cho bác sĩ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng điều chỉnh độ cao và xoay bảng điều khiển&nbsp;ở tư thế phù hợp giúp người vận hành được thoải mái.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình điều khiển cảm ứng có độ nghiêng thích hợp giúp thuận tiện khi thao tác. Giao diện có thể tuỳ chỉnh theo ứng dụng lâm sàng, mang đến sự trực quan cho người vận hành.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy có thể nâng cấp thêm pin sạc (option) hữu dụng khi di chuyển thiết bị mà không phải tắt máy, giúp quá trình thăm khám được liên tục, nhất là trong siêu âm cấp cứu.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-12-02 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06
1737 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân | Datalys 807 | Lutech Industries, Inc. | Mỹ | Lutech Industries, Inc. | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 210000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-27 | 2024-03-27 | <p><strong>Thông tin chung về thiết bị</strong></p><p><strong>MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN ̉ THÔNG SỐ </strong></p><p>Model: DATALYS 807</p><p>Hãng sản xuất: LUTECH</p><p>Nước sản xuất:</p><p>Máy mới 100%</p> | <p>Máy chính: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp điện tim (ECG): 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến đo SpO2 đầu ngón tay dùng nhiều lần và cáp: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đo huyết áp không xâm nhập (NIBP): 01 bộ</p><p>Bộ đo huyết áp xâm nhập (IBP): 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến nhiệt độ da (TEMP): 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ</p> | <p>Tùy chọn: Máy in, C.O, CO2, AG. ECTCO2 </p><p>Tự động điều chỉnh độ sáng màn hình thông qua cảm biến ánh sáng</p><p>Giao diện hiển thị rõ ràng, được thiết kế đẹp mắt phù hợp với thế kỷ 21</p><p>Đèn báo ở 3 mặt</p> |  |  |  | Cáp điện tim (ECG): 01 bộ - Cảm biến đo SpO2 đầu ngón tay dùng nhiều lần và cáp: 01 bộ - Bộ đo huyết áp không xâm nhập (NIBP): 01 bộ Bộ đo huyết áp xâm nhập (NIBP): 01 bộ - Cảm biến nhiệt độ da (TEMP): 01 chiếc - |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2021-03-27 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2021-04-05
1738 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ | EMALED 300F | Ema-Led GmbH | Đức | Ema-Led GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Đức | Nhóm 3 |  |  | 213000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-23 | 2022-04-23 | <p><strong>ĐÈN MỔ DI ĐỘNG</strong></p><p><strong>Model: EMALED 300F</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: EMALED</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: ĐỨC</strong></p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;Đầu đèn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Thân đèn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Bộ điều khiển: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Dây nguồn: 01 cái</span></p> |  | <p><span style="color: black;">-&nbsp;Bóng đèn&nbsp;được nhập khẩu từ Đức, cho nguồn sáng lạnh ổn định, không tạo nhiệt trên bác sĩ và bệnh nhân, Cánh tay giữ bóng được&nbsp;thiết kế đặc&nbsp;biệt, linh động và ổn định giúp dễ dàng di chuyển</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Cường độ sáng có thể điều chỉnh theo 10 bước</span></p><p><span style="color: black;">- 4 bước điều chỉnh độ hội tụ thông qua bảng điều khiển trên màn hình LCD</span></p><p><span style="color: black;">- Tay cầm có thể tiệt trùng được</span></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-23 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-23
1739 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | TH.A SPRAY | TH.A SPRAY | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 750000 | t | Can | false | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p> <span style="color: black;">-CÔNG DỤNG:</span></p><p><span style="color: black;">+ Hóa chất chuyên dùng phun sát khuẩn bề mặt dụng cụ y tế, dùng trong y tế.</span></p><p><span style="color: black;">+ Đặc điểm vi sinh: Diệt khuẩn hoàn toàn đối với các chủng vi khuẩn gây bệnh sau 05 phút tiếp xúc.</span></p><p> -HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: <span style="color: black;">Dung dịch pha sẵn để sử dụng khi phun sát khuẩn bề mặt đã được làm sạch trước. Nếu phun bề mặt thì có thẻ phun với tỷ lệ 40ml/m2. Có thể phun bằng tay hay bằng máy phun. Để bề mặt tự khô nếu không tiếp xúc ngay với da và niêm mạc. Không cần xả lại. Thời gian tiếp xúc 05 phút để diệt hoàn toàn các chủng khuẩn gây bệnh. Giữ bề mặt phun được ướt trong suốt quá trình diệt khuẩn. Nếu sử dụng thường xuyên và để làm sạch các thiết bị, nên tham khảo theo kế hoạch vệ sinh tại chỗ.</span></p><p> </p> | <p>Thành phần: Didecyldimethylammonium Chloride 0,05%w/w;</p><p>&nbsp;Polyhexamethylene Biguanide Chlorhydrate 0,06%w/w ; nước cất và các&nbsp;phụ gia vừa đủ 100%.</p> |  | <ul><li>Không màu</li><li>dạng lỏng</li><li>Dung tích 5 Lít</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-06-17
1740 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu hoàn toàn tự động | NUA 1500 | NeoMedica D.O.O. | Serbia | NeoMedica D.O.O. | Serbia | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 1300000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-09 | 2021-01-09 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 mẫu/giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân phối mẫu tự động</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chuyển mẫu tự động</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dãy truyền mẫu tự động</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đọc được mã vạch</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân tích STAT</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống xử lý mẫu không cần bảo dưỡng phân phối mẫu chính xác trên từng miếng đệm trên dải nước tiểu, loại bỏ sự nhiễm bẩn chéo của từng miếng đệm hóa chất riêng lẻ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ tải nhiều mẫu: Lấy mẫu tự động (bộ nạp tự động) Đọc số giá đỡ ống</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 cách để xách minh chất lượng:&nbsp;QC", "CHECK STRIP", "CALIBRATION"</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhận diện màu sắc của mẫu bệnh phẩm: SG, đo màu và độ đục bằng mô-đun khúc xạ kế</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ phát hiện mức chất lỏng: Dụng cụ có chức năng trộn đảm bảo trộn các mẫu đã được lưu trữ trong thời gian dài hơn và đảm bảo độ chính xác của kết quả thử nghiệm.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các thông số: Bilirubin, Urobilinogen, Ketones, Ascorbic acid, Glucose, Protein, Blood, pH, Nitrite, Leukocytes Microalbumine, Specific Gravity, Creatinine,</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MNCR, Calcium, Color, Turbidity</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Phụ kiện tiêu chuẩn hãng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Chai Detergent 500ml</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Thùng Wash A 5000ml </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Hộp que thử 1A (14 thông số)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt</p><p><br></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-11-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-09
1741 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Hệ thống CAD/CAM | Máy chế tác răng | CEREC Primemill | Sirona Dental Systems GmbH | Đức | Sirona Dental Systems GmbH | Đức |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1847300000 | t | Chiếc | false | 2021-03-05 | 2021-06-30 | <p><strong>MÁY CHẾ TÁC RĂNG</strong></p><p>Model: CEREC PRIMEMILL</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-01 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-03-05
1742 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | TỦ ĐẦU GIƯỜNG INOX | TĐG10 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 5565000 | t | Cái | false | 2021-04-03 | 2022-12-31 | <p>Kích thước:</p><p>DxRxC = 400x350x850 mm</p><p><br></p> | <p>Kích thước:</p><p>DxRxC = 400x350x850 mm</p><p><br></p> |  | <p>Kích thước:</p><p> DxRxC = 400x350x850 mm</p><p> Inox lá dày 0.8 </p><p> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-03 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-05
1743 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Patient Monitor | Cetus X15 | aXcent medical GmbH. | Đức | aXcent medical GmbH. | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT |  | Nhóm 3 |  |  | 200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p>Model:&nbsp;<strong>CETUS x15</strong></p> <p>Hãng sản xuất:&nbsp;<strong>AXCENTMEDICAL</strong></p> <p>Nước sản xuất:&nbsp;<strong>Đức</strong></p> | <p>Màn hình cảm ứng TFT 15inch</p> <p>Bộ đo SPO2</p> <p>Bộ đo ECG</p> <p>Bộ Đo NIBP</p> <p>Bộ đo nhiệt độ</p> <p>Bộ Đo IBP</p> |  | <p>Màn hình:</p> <ul> <li>(Tùy chọn Màn hình cảm ứng) 15,6”TFT</li> <li>Độ phân giải: 1366 x 768</li> <li>Số&nbsp;dạng sóng: 10&nbsp;dạng sóng</li> </ul> <p>Cổng giao tiếp&nbsp;I/O:</p> <ul> <li>LAN: 1 cổng tiêu chuẩn RJ45</li> <li>WLAN: IEEE 802.11b/g/n</li> <li>USB: 2 đầu kết nối USB</li> <li>SD: 1 khe cắm thẻ SD</li> <li>VGA: 1 đầu ra kết nối màn hình VGA: 1 đầu kết nối để Gọi y tá, Đầu ra Analog Defib Sync</li> </ul> <p>ECG:</p> <ul> <li>Loại cực: 3-cực, 5-cực, 12-cực</li> <li>Dạng sóng ECG 2 kênh, 7 kênh,&nbsp;12 kênh</li> <li>Độ nhạy màn hình: 2.5 mm/mV (×0.25),&nbsp;5 mm/mV (×0.5), 10 mm/mV (×1.0),&nbsp;20 mm/mV (×2.0)</li> <li>Tốc độ quét sóng: 6.25 mm/s, 12.5 mm/s,25 mm/s, 50 mm/s</li> <li>Băng thông</li> </ul> <p>Chế độ chẩn đoán: 0.05 Hz~100 Hz</p> <p>Chế độ theo dõi: 0.5 Hz~40 Hz</p> <p>Chế độ phẫu thuật: 1 Hz~20 Hz</p> <p>Chế độ lọc tích cực: 5Hz~20 Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-12-31
1744 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Megapulse 265 | EMS 265 | EMS Physio Ltd | Anh | EMS Physio Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | Anh | Nhóm 3 |  |  | 669669000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong>MÁY SÓNG NGẮN TRỊ LIỆU 400W</strong></p> <p><strong>Mã loại : </strong>EMS265</p> <p><strong>Hãng sản xuất:</strong> EMS PHYSIO</p> <p><strong>Xuất xứ:</strong> Anh Quốc</p> <p><strong>Đạt tiêu chuẩn: </strong>ISO 9001 : 2016, EN ISO 13485 : 2016, 93/42/EEC: 2016</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <ul> <li>Điều trị các bệnh lý liên quan đến đau thắt lưng, như đau cột sống có hoặc không có chèn ép rễ thần kinh, bao gồm cả các bệnh lý về đĩa đệm; đau mặt và đầu do dây thần kinh sinh ba; các chứng đau: sau zona vùng mặt, cổ và vùng ngực trên, đau sau chấn thương vùng chi trên; đau dây thần kinh liên sườn, đau thần kinh trên vai, đau thần kinh ngoại biên</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>TÍNH NĂNG: </em></strong></p> <ul> <li>Công suất: 1,000 W (Chế độ xung ) và 400W (chế độ liên tục )</li> <li>Nhiều chương trình điều trị mẫu dựa trên các nghiên cứu lâm sàng được kiểm chứng</li> <li>Chế độ điều trị:&nbsp; chế độ xung &amp; liên tục được tích hợp trong 1 máy</li> <li>Màn hình màu cảm ứng (Có thể sử dụng khi mang găng tay phẫu thuật)</li> <li>Màn hình hiển thị đơn giãn, dễ sử dụng, cài đặt nhanh</li> <li>"Chế độ dò sóng tự động ( Tránh trường hợp bệnh nhân không ngồi đúng tư thế nhưng máy vận chạy )</li> <li>Chế độ tự động giảm công suất đầu ra ở chế độ liên tục ( Thời gian càng dài công suất càng giảm - Giúp tránh trường hợp bị bỏng do nhiệt"</li> <li>Đèn và âm thanh báo hiệu khi hết thời gian điều trị</li> <li>10 chương trình điều trị mẫu</li> <li>16 Chương trình cài đặt tùy chọn</li> <li>Thiết kế nhỏ gọn với bánh xe di chuyển</li> <li>Thư viện điều trị dưới dạng hình ảnh</li> <li>Bàn phím QWERTY để ghi chú</li> <li>Dể dàng cài đặt thông số trên màn hình</li> <li>Công nghệ âm thanh cải tiến mới nhất</li> <li>Thiết bị báo bảo trì theo chu kỳ</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> </div> |  | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em>THÔNG SỐ KỸ THUẬT: </em></strong></p> <p><em><u>Điều kiện hoạt động:</u></em></p> <ul> <li>Nhiệt độ môi trường&nbsp; -10oC&nbsp; đến&nbsp; +40 oC</li> <li>Độ ẩm từ&nbsp; 5% đến 95%</li> <li>Áp suất không khí từ&nbsp; 500 hPa&nbsp; đến&nbsp; 1060 hPa</li> <li>Vị trí đặt máy theo phương thẳng đứng</li> <li>Loại vận hành liên tục</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><em><u>Điện áp nguồn:</u></em></p> <ul> <li>Điện sử dụng&nbsp; : 100 - 240VAC</li> <li>Tần số : 50/60 Hz</li> <li>Điện tiêu thụ&nbsp; :&nbsp; 75 VA</li> <li>Kích thước máy&nbsp;&nbsp; : 470 x 470 x 940 mm (D x R x C)</li> <li>Trọng lượng máy : 38 Kg</li> <li>Màn hình thông báo : Màu cảm ứng</li> <li>Điều khiển máy&nbsp; : Màn hình chạm cảm ứng</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><em><u>Sóng ngắn trị liệu:</u></em></p> <ul> <li>Công suất: 1,000 W (Chế độ xung ) và 400W (chế độ liên tục )</li> <li>Độ rộng xung: 20 – 400 ms.</li> <li>Chu kỳ: 1.25 ms (800Hz) - 200 ms (5Hz)"</li> <li>Độ rộng tần số xung: 5 -800 xung trên giây</li> <li>Thời gian điều trị: 0-30 phút</li> <li>Chế độ điều trị: Liên tục hoặc xung: 1:3; 2:3; 3:3</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em>PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN:</em></strong></p> <ul> <li>01 Máy chính&nbsp;</li> <li>2 Điện cực kèm tay đỡ</li> <li>Dụng cụ test sóng</li> <li>01 Tài liệu HDSD Anh – Việt</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;</p> <p><strong><em>Lựa chọn mua thêm phụ kiện (option) :</em></strong></p> <ul> <li>Túi đựng máy</li> <li>Xe đẩy</li> <li>Bộ Pin sạc</li> <li>04 Điện cực dán tròn 25mm</li> <li>04 Điện cực dán 33 x 54 mm</li> <li>04 Điện cực dán 50 x 50 mm</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p>04 Điện cực dán 75 x 100 mm</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-11-13
1745 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường điện đa chức năng | KA-94120E | Paramount Bed Vietnam Trading Co., Ltd | Nhật Bản | Paramount Bed Vietnam Trading Co., Ltd | Nhật Bản |  | Doanh nghiệp TN thương mại - dịch vụ - kỹ thuật Thành Phát |  | Nhóm null |  |  | 270700000 | t | Bộ | true | 2021-05-19 | 2021-12-31 | <p>Giường điện đa chức năng</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung giường: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thành giường tại đầu và cuối giường có thể tháo rời: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển cầm tay có hiển thị bằng LCD: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe có khoá: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cọc truyền dịch: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đệm: 01 chiếc</p><p>Thành giường bên có thể tháo rời: 01 bộ</p> |  | <p><br></p><p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Doanh nghiệp TN thương mại - dịch vụ - kỹ thuật Thành Phát | 2021-01-26 | Doanh nghiệp TN thương mại - dịch vụ - kỹ thuật Thành Phát | 2021-05-19
1746 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Máy bơm khí CO2 ổ bụng | 2233001 | Richard Wolf GmbH | Đức | Richard Wolf GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 290000000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2021-12-31 | <p> </p> | <p><strong>Cấu hình bao gồm:&nbsp; </strong> &nbsp;</p><p>Máy chính: 01 cái&nbsp; &nbsp;</p><p>Dây nguồn: 01 cái&nbsp; &nbsp;</p><p>Bộ dây dẫn khí, dùng nhiều lần: 01 bộ&nbsp; &nbsp;</p><p>Lọc khí dùng 1 lần, gói 10 cái: 01 gói</p><p>Bộ giảm áp cho bình CO2 kèm dây nối (Mua tại Việt Nam): 01 bộ</p> |  | <p><strong> Máy bơm khí CO2 20 lít/ phút </strong></p><p>Lưu lượng tối đa: 20 lít/ phút (± 20%), mức điều chỉnh: 1 lít/ phút</p><p>Áp lực tối đa: 25 mmHg (± 2mmHg), mức điều chỉnh: 1 mmHg</p><p>Hiển thị các thông số: Áp lực, lưu lượng, lượng khí tiêu thụ</p><p>Có cảnh báo khi quá áp</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-04-23 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-04-23
1747 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Dây đai dán dài 1m2 ( dây đai an toàn) | PN-D120.07D | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 63800 | t | Cái | true | 2021-07-02 | 2022-12-31 | <p>Dây đai dán dài 1m2 ( dây đai an toàn)&nbsp;</p> | <p>- KT : dài 120cm x rộng 7cm , có băng xé dán 2 đầu dây.</p> |  | <p>Dây đai dán dài 1m2 ( dây đai an toàn)&nbsp;</p><p>- KT : dài 120cm x rộng 7cm , có băng xé dán 2 đầu dây. Dùng buộc vào eo người bệnh dẫn đi hoặc kéo ngồi dậy từ vị thế nằm .&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-07-02 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-07-02
1748 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích nước tiểu | URSA-500 | Fortress Diagnostics | Anh | Fortress Diagnostics | Anh |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Gia Hiệp | Anh | Nhóm 3 |  |  | 106488000 | t | Cái | true | 2021-03-05 | 2021-12-31 | <p> - Phương pháp đo sử dụng công nghệ nguồn sáng lạnh có độ chiếu sáng mạnh, 4 b­ước sóng, tăng c­ường được độ nhạy, độ chính xác, độ đặc hiệu và giảm tối đa độ nhiễu từ nguồn sáng xung quanh.</p><p> - Thiết bị xử lý que thải tự động, tránh nhiễm chéo giữa các mẫu.</p><p> - Tự động điều chỉnh kết quả xét nghiệm bị ảnh hưởng bởi các đặc tính: không đặc hiệu, pH,</p><p>SG và màu nước tiểu.</p><p> - Tích hợp máy in nhiệt với tốc độ cao, độ ồn nhỏ. Có thể kết nối với máy in ngoài.</p><p> - Có thể kết nối thêm với máy đo cặn lắng nước tiểu.</p><p> - Người dùng có thể tùy chỉnh giá trị cảnh báo bất thường.</p><p> - Có sẳn nhiều tùy chọn đơn vị đo theo tiêu chuẩn quốc tế.</p> | <p>Máy chính tích hợp máy in nhiệt </p><p>&nbsp;Bộ linh kiện chuẩn</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Gia Hiệp | 2021-03-05 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Gia Hiệp | 2021-03-05
1749 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy Laser Excimer | Bộ tạo áp lực hút nhãn cầu | 510.700.017, 510.700.019 | SIE AG , Surgical Instrument Engineering | Thụy Sĩ | SIE AG , Surgical Instrument Engineering | Thụy Sĩ |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 5660000 | t | Bộ | false | 2021-05-10 | 2021-08-10 | <p>Bộ tạo áp lực hút nhãn cầu</p> | <p>Bộ tạo áp lực hút nhãn cầu, tương thích với máy Femto LDV Z8</p> |  | <p>Bộ tạo áp lực hút nhãn cầu, tương thích với máy Femto LDV Z8</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-05-10 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-05-10
1750 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy Laser Excimer | Bộ tạo áp lực hút nhãn cầu | 510.700.012, 510.700.013, 510.700.014, 510.700.015 | SIE AG , Surgical Instrument Engineering | Thụy Sĩ | SIE AG , Surgical Instrument Engineering | Thụy Sĩ |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 8480000 | t | Bộ | false | 2021-05-10 | 2021-08-10 | <p>Bộ tạo áp lực hút nhãn cầu 8.5/ 9.0/ 9.5/ 10mmm</p> | <p>Bộ tạo áp lực hút nhãn cầu 8.5/ 9.0/ 9.5/ 10mmm</p> |  | <p>Bộ tạo áp lực hút nhãn cầu 8.5/ 9.0/ 9.5/ 10mmm</p><p>Đường kính vòng hút có thể tùy chọn loại 8.5mm, 9.0mm, 9.5mm, 10.0mm</p><p>Tương thích với máy Femto LDV Z8</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-05-10 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-05-10
1751 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | ĐÈN ĐIỀU TRỊ VÀNG DA | Bililed Maxi+ | Novomisc Co.Ltd | Thổ Nhĩ Kỳ | Novomisc Co.Ltd | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 3 |  |  | 260000000 | t | Cái | true | 2020-11-24 | 2020-12-31 | <p>ĐÈN ĐIỀU TRỊ VÀNG DA</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-11-24 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-12-31
1752 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu tổng quát 3 đầu dò | Logiq S7 Expert | GE Ultrasound Korea Ltd. | Hàn Quốc | GE Ultrasound Korea Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 3300000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p>-Điện nguồn sử dụng: 220-240V, 50/60Hz;</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ hoạt động tối đa 35°C</p><p>-&nbsp;Độ ẩm hoạt động tối đa 80%</p> | <p>-&nbsp;01 Máy chính thiết kế dạng xe đẩy<br /> -&nbsp;01 Đầu dò Convex đa tần</p> <p>-&nbsp;01 Đầu dò Linear đa tần</p> <p>-&nbsp;01 Đầu dò Phased array đa tần:</p> <p>-&nbsp;01 Bộ phụ kiện</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-03-31
1753 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 2D | HS50 | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1750000000 | t | Bộ | true | 2020-11-28 | 2021-06-30 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Máy siêu âm Doppler màu dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, nhi khoa, tim mạch.</span></p> | <ul><li>Máy chính</li><li>Đầu dò siêu âm Convex 2D</li><li>Đầu dò siêu âm Linear 2D</li><li>Chương trình&nbsp;Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung.</li><li>Chương trình siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</li></ul><p><br></p> | <ol><li>Đầu dò 2D Transvaginal: 250.000.000 VNĐ</li><li>Đầu dò 3D Convex: 300.000.000VNĐ</li><li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li><li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm 3D/4D: 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi sức căng&nbsp;(E-Strain): 100.000.000VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm sức căng tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đa tia (Multivision): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đo độ dầy thành mạch&nbsp;(Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm cản âm (CEUS): 150.000.000 VNĐ</li></ol><p><br></p> | <ul><li class="ql-align-justify">Hệ thống máy siêu âm kỹ thuật số HS50, kết cấu nhỏ gọn , gắn chắc, linh động, dễ dàng khi di chuyển</li><li class="ql-align-justify">Màn hình LED 21.5” độ phân giải full HD, đầy đủ màu sắc, hiển thị ảnh rõ nét.</li><li class="ql-align-justify">Màn hình LED cảm ứng 10.1" độ nhạy cao</li><li class="ql-align-justify">Có 03 cửa nối đầu dò.</li><li class="ql-align-justify">Bao gồm các đầu dò:</li></ul><p class="ql-align-justify">+ Đầu dò siêu âm đa tần số CONVEX 2D: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+ Đầu dò siêu âm đa tần số LINEAR 2D: 01 cái</p><ul><li>Phụ kiệ<strong>n</strong>&nbsp;kèm theo.</li></ul><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Các mode chẩn đoán: 2D, M mode, Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng...</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chức năng Clearvision: gia tăng độ sắc nét của hình ảnh.</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng Harmonic áp dụng công nghệ hình ảnh siêu âm hòa âm mới nhất của Samsung cho hình ảnh 2D vùng nông và vùng sâu rõ nét hơn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chức năng QuickScan tự động tối ưu hóa hình ảnh trên các mode 2D, Doppler màu, Doppler xung...</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Tích hợp chức năng Quick Preset chọn nhanh đầu dò và ứng dụng siêu âm rút ngắn quá trình vận hành.</p><p>- Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, phần nông...</p> | <p>Dịch vụ bảo hành</p><p>Dịch vụ bảo trì</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2020-11-28 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-01-22
1754 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động | KENZA 240 TX | Biolabo SAS/Pháp | Pháp | Biolabo SAS/Pháp | Pháp | ["2020"] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 846000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>KENZA 240TX<strong> </strong>là máy phân tích sinh hóa tự động, máy đo định lượng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | 2020-11-13 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | 2021-03-11
1755 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Máy phân tích chỉ số BMI | Máy hút dẫn lưu màng phổi kín di động | 10188 | Redax S.p.A | Italy | Redax S.p.A | Italy | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU | Italy | Nhóm 3 |  |  | 26400000 | t | Cái | true | 2021-05-10 | 2026-05-10 | <p>Máy hút dẫn lưu màng phổi di động bằng áp lực âm Drentech mobile Redline - REF: 10188, áp lực hút từ 0 đến -60 cm H2O, mỗi bước điều chỉnh tăng/ giảm -5 cm H2O trong phạm vi từ 0 đến -30cm H2O và tăng / giảm -10 cm H2O trong phạm vi từ -30 cm H2O đến -60 cm H2O , máy chạy bằng nguồn điện hoặc pin, pin chạy tối đa 36 tiếng sau khi sạc đầy. Máy có chế độ cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh</p><p>Pin: 12V, 3550 mAh</p><p>Kích thước: 180x165x40mm</p><p>Nặng 0,8kg</p><p>Phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:</p><p>01 máy hút chính</p><p>01 đầu lọc</p><p>01 bộ dây sạc pin</p><p>01 bộ dây nối dài dây sạc</p><p>04 bộ chân kết nối nguồn điện khác nhau</p><p>01 Vali xách tay chống sốc đựng máy và phụ kiện</p> | <p>Máy hút dẫn lưu màng phổi di động bằng áp lực âm Drentech mobile Redline - REF: 10188, áp lực hút từ 0 đến -60 cm H2O, mỗi bước điều chỉnh tăng/ giảm -5 cm H2O trong phạm vi từ 0 đến -30cm H2O và tăng / giảm -10 cm H2O trong phạm vi từ -30 cm H2O đến -60 cm H2O , máy chạy bằng nguồn điện hoặc pin, pin chạy tối đa 36 tiếng sau khi sạc đầy. Máy có chế độ cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh</p><p>Pin: 12V, 3550 mAh</p><p>Kích thước: 180x165x40mm</p><p>Nặng 0,8kg</p><p>Phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:</p><p>01 máy hút chính</p><p>01 đầu lọc</p><p>01 bộ dây sạc pin</p><p>01 bộ dây nối dài dây sạc</p><p>04 bộ chân kết nối nguồn điện khác nhau</p><p>01 Vali xách tay chống sốc đựng máy và phụ kiện</p> |  | <p>Máy hút dẫn lưu màng phổi di động bằng áp lực âm Drentech mobile Redline - REF: 10188, áp lực hút từ 0 đến -60 cm H2O, mỗi bước điều chỉnh tăng/ giảm -5 cm H2O trong phạm vi từ 0 đến -30cm H2O và tăng / giảm -10 cm H2O trong phạm vi từ -30 cm H2O đến -60 cm H2O , máy chạy bằng nguồn điện hoặc pin, pin chạy tối đa 36 tiếng sau khi sạc đầy. Máy có chế độ cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh</p><p>Pin: 12V, 3550 mAh</p><p>Kích thước: 180x165x40mm</p><p>Nặng 0,8kg</p><p>Phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:</p><p>01 máy hút chính</p><p>01 đầu lọc</p><p>01 bộ dây sạc pin</p><p>01 bộ dây nối dài dây sạc</p><p>04 bộ chân kết nối nguồn điện khác nhau</p><p>01 Vali xách tay chống sốc đựng máy và phụ kiện</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU | 2021-05-10 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU | 2021-05-10
1756 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy BIS đo độ sâu gây mê | Efficia CM120 | Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc. | Trung Quốc | Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 350500000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2021-12-30 | <p>Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số (Máy BIS đo độ sâu gây mê)</p><p><strong>Cấu hình thiết bị bao gồm: </strong> </p><ul><li>Máy chính: 01 cái</li></ul><p>Phụ kiện kèm theo (bao gồm phụ kiện tiêu chuẩn): </p><ul><li>Pin: 01 cái</li><li>Cảm biến đo nhiệt độ dùng nhiều lần: 01 cái </li><li>Bộ cáp đo điện tim 3 điện cực: 01 cái </li><li>Cảm biến đo SpO2 cho người lớn: 01 cái </li><li>Bộ đo huyết áp không xâm lấn dùng nhiều lần cho người lớn: 01 cái</li><li>Giá đỡ mở rộng khối đo kèm cáp kết nối: 01 cái</li><li> Kẹp giữ cho giá đỡ khối đo mở rộng: 01 cái</li><li> Khối đo độ hôn mê sâu: 01 cái</li><li> Bộ phụ kiện đo độ hôn mê sâu: 01 cái</li></ul> | <p>Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số (Máy BIS đo độ sâu gây mê)</p><p><strong>Cấu hình thiết bị bao gồm: </strong> </p><ul><li>Máy chính: 01 cái</li></ul><p>Phụ kiện kèm theo (bao gồm phụ kiện tiêu chuẩn): </p><ul><li>Pin: 01 cái</li><li>Cảm biến đo nhiệt độ dùng nhiều lần: 01 cái </li><li>Bộ cáp đo điện tim 3 điện cực: 01 cái </li><li>Cảm biến đo SpO2 cho người lớn: 01 cái </li><li>Bộ đo huyết áp không xâm lấn dùng nhiều lần cho người lớn: 01 cái</li><li>Giá đỡ mở rộng khối đo kèm cáp kết nối: 01 cái</li><li> Kẹp giữ cho giá đỡ khối đo mở rộng: 01 cái</li><li> Khối đo độ hôn mê sâu: 01 cái</li><li> Bộ phụ kiện đo độ hôn mê sâu: 01 cái</li></ul><p><br></p> |  | <p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-04-23 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-04-23
1757 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Esthetic Angled Titanium Abutment 15 degree 1mm shoulder | EATA-15-1 | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 3915000 | f | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 15&nbsp;(1&nbsp;mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 15&nbsp;(1&nbsp;mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 15&nbsp;(1&nbsp;mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | Bộ Y tế | 2020-11-16
1758 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân (monitor) 6 thông số có ETCO2 ( module di động) | MM15 | Mediblu Medical LLC | Mỹ | Mediblu Medical LLC | Mỹ | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG |  | Nhóm 1 |  |  | 310000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-12-31 | <p>Monitor theo dõi bệnh nhân dạng module</p><p>Xuất Xứ: Mediblu/ Mỹ</p><p> Màn hình: 12″ cảm ứng TFT</p><ul><li>Thiết kế thông minh dạng Module ( Các thông số kết hợp tuỳ chọn) giúp việc theo dõi trở nên toàn diện hơn khi sử dụng bên ngoài hoặc bên trong bệnh viện, dùng vận chuyển bệnh…</li><li>Vệ tinh Module XM1-J được tích hợp 6 thông số cơ bản với màn hình cảm ứng, pin nguồn riêng nên có thể tách rời khỏi máy chính để dùng vận chuyển bệnh hoặc duy chuyển theo dõi linh động</li><li>Các module riêng biệt giúp giúp Doctor tuỳ chọn các thông số chuyên môn phù hợp với từng khoa phòng.</li><li>Việc bảo trì trở nên liên tục và không làm ảnh hưởng đến hệ thống vận hành chung.</li><li>Tuỳ chọn các công nghệ nổi tiếng nhất trong ngành monitor để sử dụng kết hợp trên cùng 1 hệ thống</li></ul> | <ol> <li>Thân máy chính: 01 Cái</li> <li>Đầu dò SpO2 (Dạng kẹp ngón): 01 cái</li> <li>Cáp đo điện tim và bộ điện cực tim 3/5 lead: 01 bộ</li> <li>Túi đo huyết áp và cáp nối: 01 bộ</li> <li>Đầu dò nhiệt độ + Cáp nối: 01 bộ</li> <li>Bộ Kit đo ETCO2: 01 Bộ</li> <li>Pin tích hợp + Dây nguồn: 01 bộ</li> <li>Máy in + Giấy in nhiệt: 01 bộ</li> <li>Bộ đo nhịp thở bằng cannula&nbsp; : 01 bộ</li> </ol> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2021-02-01
1759 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Efficia CM10 | Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc. | Trung Quốc | Philips Medical System | Trung Quốc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 175000000 | t | Cái | true | 2021-05-06 | 2021-12-30 | <p>&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p>- Cáp đo điện tim 3 điện cực: 01 bộ</p><p>- Cảm biến đo SpO2 cho người lớn: 01 cái</p><p>- Bao đo huyết áp không xâm lấn cho người lớn, loại dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Bao đo huyết áp không xâm nhập cho trẻ em, loại dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Điện cực dán ECG cho người lớn (1 gói 30 cái)</p><p>- Cảm biến đo nhiệt độ dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Bộ phụ kiện đo IBP: 01 bộ</p><p>- Pin: 01 cái</p> | <p>&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p>- Cáp đo điện tim 3 điện cực: 01 bộ</p><p>- Cảm biến đo SpO2 cho người lớn: 01 cái</p><p>- Bao đo huyết áp không xâm lấn cho người lớn, loại dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Bao đo huyết áp không xâm nhập cho trẻ em, loại dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Điện cực dán ECG cho người lớn (1 gói 30 cái)</p><p>- Cảm biến đo nhiệt độ dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Bộ phụ kiện đo IBP: 01 bộ</p><p>- Pin: 01 cái</p> |  | <p>&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p>- Cáp đo điện tim 3 điện cực: 01 bộ</p><p>- Cảm biến đo SpO2 cho người lớn: 01 cái</p><p>- Bao đo huyết áp không xâm lấn cho người lớn, loại dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Bao đo huyết áp không xâm nhập cho trẻ em, loại dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Điện cực dán ECG cho người lớn (1 gói 30 cái)</p><p>- Cảm biến đo nhiệt độ dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Bộ phụ kiện đo IBP: 01 bộ</p><p>- Pin: 01 cái</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-05-06 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-05-06
1760 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu tổng quát 3 đầu dò | LOGIQ E10s | GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics, LLC | Mỹ | GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics, LLC | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 7000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-25 | 2021-12-31 | <p>Điện nguồn sử dụng: 220-240V, 50/60Hz;</p><p>Nhiệt độ hoạt động tối đa 30°C</p><p>Độ ẩm hoạt động tối đa 80%</p> | <p> 01 Máy chính thiết kế dạng xe đẩy</p><p> 01 Đầu dò Convex đa tần:</p><p> 01 Đầu dò Linear đa tần:</p><p> 01 Đầu dò Phased array đa tần:</p><p> 01 Bộ phụ kiện</p><p> </p> |  | <p> <strong>Lĩnh vực thăm khám</strong></p><p> Bụng tổng quát, sản khoa, phụ khoa, tuyến vú, mô mềm, phần nông, mạch máu, xuyên thóp,&nbsp;nhi và trẻ sơ sinh, cơ xương khớp, niệu khoa, tim mạch</p><p> <strong>Chức năng đo đạc</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B-mode</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;M-mode</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mode Doppler tổng quát</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động tính toán các thông số Doppler</p><p> <strong>Các chương trình đo lường tính toán chuyên dụng</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình sản khoa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình phụ khoa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình mạch máu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình niệu khoa</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-25 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-03-31
1761 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo công suất thủy tinh thể | Thủy tinh thể nhân tạo và dụng cụ chuyên dụng | SZ-1 | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 3800000 | t | Cái | true | 2021-05-10 | 2021-08-10 | <p>Xem thêm file đính kèm</p> | <p>Xem thêm file đính kèm</p> |  | <p>Xem thêm file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-05-10 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-05-10
1762 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện | IntelliVue X3 | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH | Đức | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 1 |  |  | 560000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-06-30 | <p>Có thể sử dụng để theo dõi cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh trong bệnh viện hoặc trong khi vận chuyển bệnh nhân trong bệnh viện.</p><p>- Máy có thể được sử dụng như một monitor độc lập hoặc như một modun được gắn trực tiếp với các monitor tương thích để cung cấp các phép đo, các khuynh hướng và thông tin bệnh nhân</p><p>- Theo dõi các thông số:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện tim ECG</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhịp thở</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Huyết áp không xâm lấn NIBP</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ bão hòa Ôxy trong máu SpO2</p><p>+ Nồng độ CO2 cuối kỳ thở ra (EtCO2)</p> | <p>- Máy chính: 01 chiếc</p><p>- Bộ phụ kiện đo điện tim và nhịp thở: 01 bộ</p><p>- Bộ phụ kiện đo nhiệt độ: 01 bộ</p><p>- Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ</p><p>- Bộ phụ kiện đo SpO2 : 01 bộ</p><p>- Bộ phụ kiện đo EtCO2 dòng chính: 01 bộ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-12-08 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-20
1763 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Primo Combination 860 | EMS860 | EMS Physio Ltd | Anh | EMS Physio Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | Anh | Nhóm 3 |  |  | 261300000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-11-12 | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong>MÁY SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ ĐA TẦN KẾT HỢP ĐIỆN XUNG TRỊ LIỆU</strong></p> <p><strong>Mã loại : </strong>EMS860</p> <p><strong>Hãng sản xuất:</strong> EMS PHYSIO</p> <p><strong>Xuất xứ:</strong> Anh Quốc</p> <p><strong>Đạt tiêu chuẩn: </strong>ISO 9001 : 2016, EN ISO 13485 : 2016, 93/42/EEC: 2016</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em>CHỈ ĐỊNH:</em></strong></p> <ul> <li>Được ứng dụng trong vật lý trị liệu, có tác dụng làm lành vết thương và dẫn truyền thuốc qua da. Hỗ trợ điều trị trong: chấn thương, viêm cấp tính, các bệnh viêm khớp mãn tính, đau tại vùng sẹo hoặc các mô mềm.</li> <li>Sử dụng phổ biến cho: Loét tỳ đè, suy tĩnh mạch mãn tính, Trigger point, Khả năng kích thích kém, Đau/ Tổn thương dây chằng, Viêm khớp mãn tính, Viêm khớp mãn tính tăng dần, Tennis Elbow, Hội chứng ống cổ tay, Hội chứng đau cơ xơ hóa, Giãn mô mềm, Hội chứng hẹp khoang dưới mỏm cùng vai, Viêm gân lắng đọng canxi, đau vùng đáy chậu ( liên tục, hoặc sau khi sanh )</li> <li>Tăng dinh dưỡng tổ chức, kích thích thích quá trình tái sinh.</li> <li>Giảm đau từng điểm, giảm đau tại vùng do rối loạn tuần hoàn ngoại vi cục bộ, chấn thương, co cứng cơ...</li> <li>Giảm đau khớp, đau lưng</li> <li>Chống viêm, làm lành vết thương</li> <li>Điều hoà hoạt động thần kinh trung ương, kích thích thần kinh ngoại vi.</li> <li>Một số bệnh liên quan thần kinh - vận mạch, loạn dưỡng Sudeck, bệnh Buerger, Raynaud.</li> <li>Teo cơ, giảm sức cơ, bại liệt, kích thích cơ trơn bị liệt, đại tiểu tiện mất tự chủ</li> <li>Điều trị bằng phản xạ.</li> <li>Điện phân thuốc tại chỗ..</li> <li>Điện phân thuốc tại chỗ..</li> <li>Chỉ định điều trị ( Dòng Siêu âm kết hợp điện xung )</li> <li>Áp dụng hiệu quả ưu điểm của từng phương pháp trị liệu.</li> <li>Đảm bảo chính xác và hiệu quả trong điều trị các tổn thương sâu và điều trị tại trigger points.</li> <li>Đẩy nhanh dẫn truyền thuốc qua da.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> </div> | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <ul> <li>Màn hình màu cảm ứng</li> <li>Có còi và đèn thông báo khi kết thúc&nbsp;</li> <li>Chương trình điều trị : Chương trình điều trị bằng dòng điện kích thích</li> <li>2 chế độ điều trị: CC/ CV</li> <li>14 chương trình điều trị cài đặt sẵn</li> <li>Hai kênh độc lập điều trị 2 bệnh nhân cùng lúc</li> <li>Dùng trên 3 tần số:- 2 kHz, 4 kHz and 8 kHz</li> <li>Điều chỉnh cường độ xung đầu ra bằng núm xoay vô cực, dể dàng sử dụng</li> <li>Dòng điện không đổi từ 0-100 mA hoặc 0-70/140 V tùy thuộc vào chế độ sử dụng</li> <li>Hệ thống kiểm soát tự động : Ngăn cách biệt giữa các kênh ra</li> <li>16 chương trình lưu trữ chương trình điều trị riêng cho người sử dụng</li> <li>Có thể nâng cấp thêm module giác hút ( Chọn thêm )</li> <li>Có thể kết hợp với siêu âm cho phương pháp điều trị kết hợp</li> <li>Các dòng kích thích: Interferential ( 2 cực &amp; 4 cực ), Diadynamic</li> </ul> <p>TENS, Sinusoidal, Galvanic, Interrupted Galvanic, Faradic, Trabert</p> <p>Medi-Wave, Russian, Microcurrent.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><em><u>Siêu âm trị liệu:</u></em></p> <ul> <li>Tần số siêu âm điều trị :&nbsp; 1 MHz &amp; 3 MHz</li> <li>Cường độ tối đa 1.5 W/cm² (liên tục), 3.0W/cm²(xung)</li> <li>Công xuất đầu ra : max 6W</li> <li>Ra nhiệt bề mặt đầu phát max 42∘C rất an toàn quy chuẩn nhà sản xuất chống gây bỏng bề mặt tiếp xúc vùng điều trị</li> <li>Ngôn ngữ vận hành : Tiếng anh, Pháp , Đức , Tây Ban Nha, Italia</li> <li>lưu trữ chương trình điều trị riêng cho người sử dụng</li> <li>Chế độ điều trị Liên tục; Xung 1:1, 1:2, 1:4 và 1:9</li> <li>Điều chỉnh được độ nông sâu của sóng siêu âm: 1- 5cm2</li> <li>Cài đặt độ rộng vùng điều trị: 5cm2, 10 cm2</li> <li>Thời gian điều trị&nbsp; : 1 - 30 phút, bộ đếm theo dõi thời gian thực</li> <li>Hệ số làm việc mặc định: 50% (1:1); 33% (1:2); 25% (1:3); 20% (1:4);&nbsp; 10%(1:9)giá trị cài đặt</li> <li>Tần số điều chế: 50 đến 250 Hz</li> <li>Tỷ lệ dao động/thời gian trung bình : (1:1) 2/1 ; (1:2) 3/1 ; (1:3) 4/1 ; (1:4) 5/1 ; (1:9) 10/1.</li> <li>Thời gian nghỉ: 2ms (1:1) 2/1 ;4ms (1:2) 3/1 ; 6ms(1:3) 4/1 ;8ms (1:4) 5/1 ; 18ms(1:9) 10/1.</li> <li>Tỷ lệ đỉnh xung/ trung bình xung: 50% (2:1); 33% (3:1); 25% (4:1); 20% (5:1);&nbsp; 10%(10:1)</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;</p> <p><em><u>Điện trị liệu:</u></em></p> <ul> <li>Số kênh điện xung điều trị&nbsp; :&nbsp; 02 kênh</li> <li>Thời gian điều trị&nbsp; : 1 - 30 phút</li> <li>2 chế độ điều trị: CC/ CV</li> <li><strong><em>Các dòng kích thích: </em></strong> <ul> <li>Interferential ( 2 cực &amp; 4 cực )</li> <li>Diadynamic</li> <li>TENS</li> <li>Sinusoidal</li> <li>Galvanic</li> <li>Interrupted Galvanic</li> <li>Faradic</li> <li>Trabert</li> <li>Medi-Wave</li> <li>Russian</li> <li>Microcurrent.</li> </ul> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em>THÔNG SỐ KỸ THUẬT: </em></strong></p> <p><em><u>Điều kiện hoạt động:</u></em></p> <ul> <li>Nhiệt độ môi trường&nbsp; -10oC&nbsp; đến&nbsp; +40 oC</li> <li>Độ ẩm từ&nbsp; 5% đến 95%</li> <li>Áp suất không khí từ&nbsp; 500 hPa&nbsp; đến&nbsp; 1060 hPa</li> <li>Vị trí đặt máy theo phương thẳng đứng</li> <li>Loại vận hành liên tục</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><em><u>Điện áp nguồn:</u></em> sử dụng adaptor</p> <ul> <li>Điện sử dụng&nbsp; : 100 - 240VAC</li> <li>Tần số : 50/60 Hz</li> <li>Công suất ngõ vào: 60W</li> <li>Nguồn vận hành : DC 18V</li> <li>Điện tiêu thụ&nbsp; :&nbsp; 75 VA</li> <li>Kích thước máy&nbsp;&nbsp; : 333 x 237 x 100 mm (D x R x C)</li> <li>Trọng lượng máy : 1.3 Kg</li> <li>Màn hình thông báo : Màu cảm ứng</li> <li>Điều khiển máy&nbsp; : Màn hình chạm cảm ứng</li> <li>Thư viện Phác đồ điều trị tham khảo: 14 chương trình</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em>PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN:</em></strong></p> <ul> <li>01 Máy chính&nbsp; ( Giao thoa trị liêu )</li> <li>1 Dây chuyển 2/4</li> <li>4 điện cực cao su ( 100 x 70mm)</li> <li>4 Bao đựng điện cực</li> <li>Dây nối điện cực ( 2 vàng &amp; 2 xanh)</li> <li>Dây buộc điện cực ( 1,200 x 75mm</li> <li>01 Tài liệu HDSD Anh – Việt</li> <li>01 Cáp nguồn</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;</p> <p><strong><em>Lựa chọn mua thêm phụ kiện (option) :</em></strong></p> <ul> <li>Túi đựng máy</li> <li>Xe đẩy</li> <li>Bộ Pin sạc</li> <li>04 Điện cực dán tròn 25mm</li> <li>04 Điện cực dán 33 x 54 mm</li> <li>04 Điện cực dán 50 x 50 mm</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p>04 Điện cực dán 75 x 100 mm</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-11-12 | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-11-13
1764 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D, 3 đầu dò | F37 | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-06-30 | <p><strong>Thông tin chung về thiết bị</strong></p><p>F37 là hệ thống máy siêu âm thân thiện với người sử dụng, đầy đủ các tính năng, thuận tiện, hoạt động đơn giản. Là hệ thống nhỏ, gọn và có thể di động giúp tiết kiệm không gian phòng đặt máy. Với các bước hoạt động dễ dàng, nó cung cấp hình ảnh chất lượng để chẩn đoán cho phép chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.</p><p>Đơn giản thể hiện ở hoạt động dễ dàng, và khả năng tạo ảnh. Panel hoạt động đơn giản và trực quan sắp đặt sẽ giúp bạn có được hình ảnh rõ ràng và hình ảnh chẩn đoán chỉ với một vài bước. Các chức năng của F37 trong đó có nhiều tính năng được thừa hưởng từ những model cao cấp hơn, thân thiện với các phép đo cơ bản trong thăm khám hằng ngày.</p><p>F37 thân thiện với người sử dụng hỗ trợ các thăm khám với thiết kế hệ thống đơn giản nhưng tinh tế, hoạt động dễ dàng và hình ảnh chất lượng.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-10-27 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06
1765 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 2D, 3 đầu dò | F37 | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1300000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-06-30 | <p><strong>Thông tin chung về thiết bị</strong></p><p>F37 là hệ thống máy siêu âm thân thiện với người sử dụng, đầy đủ các tính năng, thuận tiện, hoạt động đơn giản. Là hệ thống nhỏ, gọn và có thể di động giúp tiết kiệm không gian phòng đặt máy. Với các bước hoạt động dễ dàng, nó cung cấp hình ảnh chất lượng để chẩn đoán cho phép chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.</p><p>Đơn giản thể hiện ở hoạt động dễ dàng, và khả năng tạo ảnh. Panel hoạt động đơn giản và trực quan sắp đặt sẽ giúp bạn có được hình ảnh rõ ràng và hình ảnh chẩn đoán chỉ với một vài bước. Các chức năng của F37 trong đó có nhiều tính năng được thừa hưởng từ những model cao cấp hơn, thân thiện với các phép đo cơ bản trong thăm khám hằng ngày.</p><p>F37 thân thiện với người sử dụng hỗ trợ các thăm khám với thiết kế hệ thống đơn giản nhưng tinh tế, hoạt động dễ dàng và hình ảnh chất lượng.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-10-27 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06
1766 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn đọc phim | Đèn đọc phim X-quang (4 phim) | EV-1500MT | Ecomed (Hong Kong) Industry, Co., Ltd. | Trung Quốc | Ecomed (Hong Kong) Industry, Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH |  | Nhóm 6 |  |  | 35000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <p>Đèn đọc phim X quang,&nbsp;Loại đèn <b><i>4 phim</i></b>, tự động bật/ tắt đèn khi để phim vào</p> | <p><strong><u>Cấu hình cung cấp:</u></strong></p> <ul> <li>Đèn đọc 4 phim</li> <li>Dây nguồn</li> <li>Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt</li> </ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-17 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-18
1767 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Closed-Tray Impression Coping 3 mmH - Ø3.0 | 70-1153-PRC0023 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1768 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Closed-Tray Impression Coping 3 mmH - Ø4.3 | 70-1153-PRC0025 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1769 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 2D | XH40 | Samsung Medison Co. Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co. Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 850000000 | t | Bộ | true | 2020-11-28 | 2021-06-30 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Máy siêu âm Doppler màu dùng trong siêu âm chẩn đoán tổng quát, sản phụ khoa, tim mạch, nhi khoa.</span></p> | <ul><li>Máy chính</li><li>Đầu dò siêu âm Convex 2D</li><li>Đầu dò siêu âm Linear 2D</li><li>Chương trình&nbsp;Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung.</li><li>Chương trình siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</li></ul> | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p><ol><li>Đầu dò 3D Convex: 250.000.000 VNĐ</li><li>Đầu dò 2D Transvaginal: 150.000.000 VNĐ</li><li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li><li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm 3D/4D: 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm sức căng (Strain): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đa tia (Multivision): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follice): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim gắng sức: 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình Doppler liên tục: 100.000.000 VNĐ</li></ol> | <ul><li class="ql-align-justify">Hệ thống máy siêu âm kỹ thuật số XH40, kết cấu nhỏ gọn , gắn chắc, linh động, dễ dàng khi di chuyển</li><li class="ql-align-justify">Màn hình LED 21.5” độ phân giải full HD, đầy đủ màu sắc, hiển thị ảnh rõ nét.</li><li class="ql-align-justify">Màn hình LED cảm ứng 10.1" độ nhạy cao</li><li class="ql-align-justify">Có 03 cửa nối đầu dò.</li><li class="ql-align-justify">Bao gồm các đầu dò:</li></ul><p class="ql-align-justify">+ Đầu dò siêu âm đa tần số CONVEX 2D: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+ Đầu dò siêu âm đa tần số LINEAR 2D: 01 cái</p><ul><li>Phụ kiệ<strong>n</strong>&nbsp;kèm theo.</li></ul><p><br></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Các mode chẩn đoán: 2D, M mode, Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng...</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chức năng Clearvision: gia tăng độ sắc nét của hình ảnh.</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng Harmonic áp dụng công nghệ hình ảnh siêu âm hòa âm mới nhất của Samsung cho hình ảnh 2D vùng nông và vùng sâu rõ nét hơn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chức năng QuickScan tự động tối ưu hóa hình ảnh trên các mode 2D, Doppler màu, Doppler xung...</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Tích hợp chức năng Quick Preset chọn nhanh đầu dò và ứng dụng siêu âm rút ngắn quá trình vận hành.</p><p>- Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, phần nông...</p> | <p>Dịch vụ bảo hành</p><p>Dịch vụ bảo trì</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2020-11-28 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-01-22
1770 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Closed-Tray Impression Coping 3 mmH - Ø3.5 | 70-1153-PRC0024 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li><li><br></li></ul> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1771 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm sản phụ khoa cao cấp | Voluson E8 | GE Healthcare Austria GmbH & Co OG | Áo | GE Healthcare Austria GmbH & Co OG | Áo | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Áo | Nhóm 1 |  |  | 5600000000 | t | Hệ thống | false | 2020-11-25 | 2021-12-31 | <p>Nguồn cung cấp: 100 – 120 và 220 – 240 VAC . 50/60 Hz</p><p>Nhiệt đô cho phép vận hành 30°C</p><p>Độ ẩm cho phép vận hành 80%.</p> | <p> 01 Máy chính thiết kế dạng xe đẩy</p><p> 01 Đầu dò Convex đa tần </p><p> 01 Đầu dò Microconvex đa tần</p><p> 01 Đầu dò Volume Convex đa tần</p><p> 01 Bộ phụ kiện</p><p> </p> |  | <p><strong>Lĩnh vực thăm khám</strong></p><p>Ứng dụng: dùng cho thăm khám sản khoa, phụ khoa, ổ bụng, phần nông, mô mềm, tuyến vú, mạch máu, nhi khoa, trực tràng, thần kinh, cơ xương khớp, tim mạch</p><p><strong>Chức năng đo đạc và phân tích</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phép đo cơ bản</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phép đo trên M-mode</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phép đo trên Mode PW</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên ổ bụng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên mô mềm, phần nông</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên tuyến vú</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên sản khoa</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên tim thai</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên trực tràng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên mạch máu</p><p>Gói tính toán chuyên phụ khoa</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-25 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-02
1772 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm đông máu | Máy phân tích đông máu kèm phụ kiện đồng bộ Solea 100 | SOLEA 100 | Biolabo SAS/Pháp | Pháp | Biolabo SAS/Pháp | Pháp | ["2018"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT |  | Nhóm 3 |  |  | 960000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <ul> <li>&nbsp;Máy được sử dùng cho phòng xét nghiệm .</li> <li>Máy đo định lượng các&nbsp; xét nghiệm :PT , APTT , TT , FIBRINOGEN và các yếu tố đông máu thường quy.</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | 2020-11-12 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | 2020-11-12
1773 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu xách tay 03 đầu dò (có đầu dò tim và phần mềm siêu âm tim) | Logiq V2 | General Electric Company | Trung Quốc | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương |  | Nhóm 2 |  |  | 950000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <p>Máy siêu âm Doppler màu xách tay 03 đầu dò (có đầu dò tim và phần mềm siêu âm tim)</p><p><br></p> | <ul><li>Máy chính: 01 máy</li><li>Đầu dò Convex: 01 chiêc</li><li>Đầu dò Linear: 01 chiếc</li><li>Đầu dò Tim: 01 chiếc</li><li>Phần mềm Doppler liên tục CW: 01</li><li>Máy in nhiệt: 01 máy</li><li>Va li đựng máy chuyên dụng chính hang</li><li>Xe đẩy: Mua tại Việt nam</li><li>Gel siêu âm: 05 lít</li><li>Tài liệu HDSD: 01 bộ</li></ul> | <p>Tùy chọn mua thêm (hoặc thay đổi loại ) đầu dò, phần mềm, options phần cứng…</p> | <p>Thông số chỉ tiêu kỹ thuật:</p><ol><li>Máy chính:</li></ol><ul><li>Model: Logiq V2</li><li>Thiết kế: Dạng xách tay</li><li>Màn hình: 15 inches</li><li>Hoạt động được với pin gắn trong</li><li>Số cổng cắm đầu dò hoạt động: 01</li></ul><ol><li>Lĩnh vực thăm khám: Ổ bụng, sản phụ khoa, tim mạch, mô mềm, cơ xương khớp…</li><li>Phương pháp quét:</li></ol><ul><li>Convex</li><li>Linear</li><li>Sector</li><li>Nội khoang</li></ul><ol><li>Các mode hoặt động:</li></ol><ul><li>B mode</li><li>Harmonic</li><li>M mode</li><li>Doppler xung PW</li><li>Doppler liên tục CW (tùy chọn)</li><li>Doppler màu CFM</li><li>Doppler năng lượng PDI</li></ul><ol><li>Kiểu hiển thị:</li></ol><ul><li>B</li><li>Dual B</li><li>B/M</li><li>M</li><li>B/CFM(PDI)</li><li>B/PW (CW)</li><li>Triplex</li></ul><ol><li>Các gói đo đạc tính toán:</li></ol><ul><li>Các phép đo đạc cơ bản trong: B mode, M mode, Doppler</li><li>Các phép đo đạc tính toán trong Sản phụ khoa</li><li>Các phép đo đạc tính toán trong niệu khoa</li><li>Các phép đo đạc tính toán trong tim mạch</li></ul><ol><li>Các cổng kết nối ngoại vi:</li></ol><p>USB, RJ45, composite, S-video</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-17 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2021-01-22
1774 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Closed-Tray Impression Coping 3 mmH - Ø5.0 | 70-1153-PRC0026 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1775 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy đốt khối u | Máy đốt khối u bằng Laser | Thiết bị laser xung màu 595nm và Nd:yag 1064nm Vbeam Prima | 9914-00-9080 | Candela Corporation | Mỹ | Candela Corporation | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH VIN SON | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 5280000000 | t | Bộ | true | 2021-07-02 | 2022-06-30 | <p><strong style="color: rgb(34, 34, 34);">Thiết bị laser xung màu 595 nm và Nd:Yag 1064 nm, Vbeam Prima&nbsp;</strong></p><p><u>Các ứng dụng chính:</u></p><p><u>-</u><span style="color: rgb(33, 33, 33);">Hệ thống Laser Vbeam Prima dành cho việc đông máu và cầm máu các tổn thương mạch máu lành tính như, nhưng không giới hạn ở các bớt rượu vang, hemangiomas, mụn cóc, telangiectasia, bệnh hồng ban, tĩnh mạch chân, tĩnh mạch của civatte và điều trị các tổn thương da lành tính như, nhưng không giới hạn ở lentigos, cafe out lait, keratoses seborrheic, nevi, chloasma, verrucea.</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">-điều trị các nếp nhăn như, nhưng không giới hạn ở các nếp nhăn quanh mắt, xung quanh miệng.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">-</span><span style="color: rgb(17, 17, 17);">Các tổn thương mạch máu (Vascular Lesions): bớt vang đỏ (Port wine stains), chứng giãn mạch ở mặt và chân (facial and leg telangiectasias), trứng cá đỏ (rosacea), u mạch (angiomas), u máu (hemangiomas), chứng “da lốm đốm” Civatte (Poikiloderma of Civatte), u tĩnh mạch (venous lakes), sẹo (scars), rạn da (stretch marks), mụn cóc (warts), các tổn thương mạch máu phụ khoa lành tính (benign gynecological vascular lesions</span></p><p><span style="color: rgb(17, 17, 17);">-Bệnh vẩy nến (Psoriasis)</span></p><p><span style="color: rgb(17, 17, 17);">-Mụn trứng cá (acne)&nbsp;</span></p> | <p class="ql-align-justify">-01 Máy chính</p><p class="ql-align-justify">-01 Đầu chiếu đi kèm sợi quang phát tia</p><p>-01 bộ diện tích chiếu điều trị DCD</p><p>-01 dụng cụ gắn kính bảo vệ trên đầu DCD -01 Hướng dẩn sử dụng tiếng Anh.</p><p>-02 Kính Bác Sĩ</p><p>-01 kính bệnh nhân</p><p class="ql-align-justify">-01 công tắc chân&nbsp;</p> |  | <p>-Bước sóng&nbsp;: 595nm và 1064nm</p><p>-Loại laser: xung màu PDL và Nd:Yag</p><p>-Hệ thống phát: Sợi quang kết hợp với ống kính với kích thước điểm 3-15mm có thể lựa chọn của người dùng</p><p>-Năng lượng xung tối đa: PDL: 12J / ND:YAG laser : 45J&nbsp;</p><p>-Độ rộng xung&nbsp;(ms): PDL: 0.45 ms – 40 ms/ ND:YAG laser 0.5 -60 ms&nbsp;</p><p>-Kích thước chùm tia: 3 -15mm</p><p>-Tốc độ phát xung: PDL: lên đến 1.5Hz/ ND:YAG lên đến 10Hz</p><p>-Điều khiển phát tia laser: Công tắc tay/ công tắc chân&nbsp;&nbsp;</p><p>-Kích thước (cm): 135 (H), 84 (D), 51 (W)</p><p>-Trọng lượng: 127 Kg</p><p>-Công suất tiêu thụ: 220 – 240 VAC, 24 A max. 50/60hz, single phase</p><p>-Khoảng trễ: Dải điều chỉnh: tắt , 20 - 40 ms/ Dải điều chỉnh: 20 ms&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIN SON | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH VIN SON | 2021-07-02
1776 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 03 đầu dò (có đầu dò tim và phần mềm siêu âm tim) | Versana Balance | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. | Trung Quốc | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-18 | 2021-03-31 | <p>máy siêu âm Doppler màu 03 đầu dò ( có đầu dò tim và phần mềm siêu âm tim)</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Convex: 01 chiêc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Linear: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Sector: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm Doppler liên tục CWD: 01</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt: 01 máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel siêu âm: 05 lít</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu HDSD: 01 bộ</p> | <p>Tùy chọn mua thêm (hoặc thay đổi loại ) đầu dò, phần mềm, options phần cứng…</p> | <p>Thông số chỉ tiêu kỹ thuật: ( file đính kèm)</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2021-01-18 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2021-01-25
1777 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm xách tay màu có chức năng dẫn đường 2 đầu dò | Sonimage MX1 | Konica Minolta, Inc. | Nhật Bản | Konica Minolta, Inc. | Nhật Bản | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-25 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy siêu âm xách tay được thiết kế nhỏ, gọn, sử dụng màn hình cảm ứng kích thước 12.1 inch.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế đơn giản với 5 nút bấm và con lăn điều khiển, sử dụng đơn giản, thuận tiện, có tay cầm để tiện di chuyển thiết bị.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng cho các khoa phòng <strong><em>Gây mê hồi sức, Cơ xương khớp, Chẩn đoán hình ảnh</em></strong>.</p><p><br></p> | <p> <strong>Cấu hình cơ bản:</strong></p><p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính</p><p class="ql-align-justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Linear: 01 cái </p><p class="ql-align-justify">ü&nbsp;Model: L11-3</p><p class="ql-align-justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Convex: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">ü&nbsp;Model: C5-2</p><p class="ql-align-justify"><strong>Phụ kiện: </strong></p><p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy: 1 cái</p><p><span style="color: black;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ chia ba đầu dò: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin: 01 cái</span></p><p class="ql-align-justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 1 bộ</p><p class="ql-align-justify">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ cấp nguồn nhiễu thấp: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"><strong><u>Phần mềm cung cấp: </u></strong></p><p class="ql-align-justify"><strong><u>&nbsp;</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ ảnh B mode 2D</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phầm mềm Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm tăng cường hiển thị rõ đường kim SNV</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ đầu dò tích hợp truyền âm đa lớp TTHI</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm diệt virus</p><p> </p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | 2021-01-25 | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | 2021-01-25
1778 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động 160000 lux | LEDVISION 101 | Surgiris | Pháp,Đức | Karl Storz | Đức |  | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh |  | Nhóm null |  |  | 500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-09 | 2021-12-31 | <p>Đèn mổ di động, sử dụng trong Phẫu thuật hoặc soi khám</p> | <p>Chóa đèn chính: 01 chiếc</p><p>Cán cầm điều chỉnh đèn: 02 chiếc</p><p>Chân đèn, nguồn và pin dự phòng: 01 bộ</p><p> </p> |  | <p>Công nghệ LED</p><p>Độ sáng tối đa 160000lux</p><p>Điều khiển bằng cử chỉ</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-09 | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-09
1779 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm xách tay màu có chức năng dẫn đường 2 đầu dò | Sonimage HS1 | Konica Minolta, Inc. | Nhật Bản | Konica Minolta, Inc. | Nhật Bản | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-25 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy siêu âm xách tay được thiết kế nhỏ, gọn, sử dụng màn hình cảm ứng kích thước 15 inch.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế đơn giản với 8 nút bấm và con lăn điều khiển, sử dụng đơn giản, thuận tiện, có tay cầm để tiện di chuyển thiết bị.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng cho các khoa phòng <strong><em>Gây mê hồi sức, Cơ xương khớp, Chẩn đoán hình ảnh</em></strong>.</p> | <p> <strong>Cấu hình cơ bản:</strong></p><p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính</p><p class="ql-align-justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Linear: 01 cái </p><p class="ql-align-justify">ü&nbsp;Model: L11-3</p><p class="ql-align-justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Convex: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">ü&nbsp;Model: C5-2</p><p class="ql-align-justify"><strong>Phụ kiện: </strong></p><p class="ql-align-justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy: 1 cái</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ chia ba đầu dò: 01 cái</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin: 01 cái</span></p><p class="ql-align-justify">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 1 bộ</p><p class="ql-align-justify">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ cấp nguồn nhiễu thấp: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"><strong><u>Phần mềm cung cấp: </u></strong></p><p class="ql-align-justify"><strong><u>&nbsp;</u></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ ảnh B mode 2D, M Mode, M mode giải phẫu</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phầm mềm Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm tăng cường hiển thị rõ đường kim SNV </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ đầu dò tích hợp truyền âm đa lớp TTHI</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ kết hợp các phần mềm của máy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm lưu trữ dữ liệu DICOM</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm diệt virus</p><p> </p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | 2021-01-25 | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | 2021-01-25
1780 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện não | Máy điện não | Máy điện não | BRAINTEST 16 | LLC RPE "DX-Systems" | Ukraine | LLC RPE "DX-Systems" | Ukraine |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Tất Thành |  | Nhóm 6 |  |  | 287000000 | f | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2020-12-17 | <p>Hệ thống điện não đồ EEG và EP ghi và phân tích với tính năng giám sát video kỹ thuật số.</p> <p>Máy ghi điện não BRAINTEST cho phép ghi lại tín hiệu EEG trên 16 đồng bộ với một điện cực điện tim (ECG) bằng hai cách: ghi lại trực tiếp trên giao diện kiểm tra hoặc ghi lại video khi đang theo dõi trên màn hình.</p> <p>Hệ thống cho phép ghi EEG với chất lượng cao kể cả ở những nơi không được che chắn kỹ, đặc điểm kỹ thuật chống xung xuất sắc và phần mềm đặc biệt.</p> | <p>• Cấu hình:</p> <p>- Máy điện não EEG: 01 cái</p> <p>- Bộ khuếch đại và giá đỡ: 01 cái</p> <p>- Phần mềm điện não</p> <p>- Mũ điện não: 02 cái</p> <p>- Bộ điện cực: 01 bộ</p> <p>- Gel: EEG: 01 lọ</p> <p>- Bàn đặt máy: 01 bộ</p> <p>- Bộ máy tính cấu hình cao: 01 bộ</p> <p>- Máy in mua tại Việt Nam: 01 cái&nbsp;</p> <p>- Tài liệu kỹ thuật Tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH thiết bị y tế Tất Thành | 2020-11-17 | Bộ Y tế | 2020-12-17
1781 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Closed-Tray Impression Coping 3 mmH - Ø7.0 | 70-1153-PRC0027 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-23 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-23
1782 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy đóng gói, niêm phong túi | Máy đóng gói, niêm phong túi | Máy đóng túi | HM 780 DC | HAWO GmbH | Đức | HAWO GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Lê Minh | Đức | Nhóm null |  |  | 150000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-17 | 2022-12-17 | <ol><li>Model: hm 780 DC</li><li>Hãng sản xuất: Hawo</li><li>Xuất xứ: Đức</li><li>Mới 100%</li><li>Năm sản xuất: 2020</li><li>Điện áp làm việc: 230V, 50 / 60 Hz</li><li> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy trình hàn: Tự động/ Lặp lại</li><li> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp máy in, in các thông tin yêu cầu thông thường lên bao bì</li><li> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống Hawoflex sealing giúp phù hợp với mọi chất liệu </li><li> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ bảo vệ quá tải nhiệt: Tự động dừng hoạt động khi nhiệt độ mối hàn chênh lệch quá so với nhiệt độ thiết lập</li><li> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ SealPeak: gia tăng, đảm bảo chất lượng mối hàn</li><li> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ tiết kiệm điện năng hawo GreenTek</li><li> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đơn vị vận hành trung tâm cung cấp cho người dùng những chức năng và cài đặt của thiết bị. Các cài đặt cũng có thể được điều chỉnh dễ dàng hơn thông qua phần mềm đi kèm kết nối với PC.</li><li> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trang bị phần mềm lập trình hawo hs 780 PC</li><li> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự khởi động motor và in ra bằng photocell</li><li> </li></ol> | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tai đỡ túi khi đưa vào ép: 01 cái</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khóa chỉnh tay khi mất điện: 01 cái</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 cái</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p><p> </p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển bằng vi xử lý</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng cách từ mối hàn đến mép túi: 0 – 35 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng cách từ dụng cụ đến mối hàn: &gt; 30 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều rộng mối hàn: 12 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài mối hàn: Không giới hạn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ hàn: 10m/ phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 220°C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung sai: 5°C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn: 230V/ 50-60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đối với 780 DC-V, có thể dùng nguồn 100/115V , 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất biểu kiến: 360VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 555 x 250 x 145mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng: 14 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ bảo vệ quá tải nhiệt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có kết nối RS 232/ 780 DC-V được trang bị 2 cổng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất liệu thép không gỉ</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Lê Minh | 2020-12-17 | Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Lê Minh | 2020-12-17
1783 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Pop Up Transfer Abutment 1mm Shoulder, 6mm Cone | PUT-1M | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 4110750 | f | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ chuyển pop up (PUT) + Nắp nhựa lấy dấu (PUP-CA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI) và nhựa</li> <li>Kích thước (mm): 1,0</li> <li>Thiết kế: M</li> <li>Côn (mm): 6,0</li> <li>Bệ: 4,8 mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ chuyển pop up (PUT) + Nắp nhựa lấy dấu (PUP-CA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI) và nhựa</li> <li>Kích thước (mm): 1,0</li> <li>Thiết kế: M</li> <li>Côn (mm): 6,0</li> <li>Bệ: 4,8 mm</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ chuyển pop up (PUT) + Nắp nhựa lấy dấu (PUP-CA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI) và nhựa</li> <li>Kích thước (mm): 1,0</li> <li>Thiết kế: M</li> <li>Côn (mm): 6,0</li> <li>Bệ: 4,8 mm</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | Bộ Y tế | 2020-11-16
1784 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Ngõ ra khí hút bar lắp nổi tường | 743-4430 | Heyer Aerotech | Đức | Heyer Aerotech | Đức | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M |  | Nhóm 3 |  |  | 3850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2023-12-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="334"> <tbody> <tr height="22"> <td height="22" width="334">Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ</td> </tr> </tbody> </table> | <p>Probe connection acc. to DIN 13260-2<br /> Valve socket H = 27 mm<br /> Installation depth 65 mm<br /> Copper pipe Ø 8 mm<br /> Other probe codifications and gas types upon request</p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -9px; top: -5.5px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div> |  | <p>Vernier: Air</p> <p>Weight: 490g</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17
1785 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | BSM-3562 | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 190000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-29 | 2021-12-31 | <p><strong><u>Phù hợp để bên cạnh bạn: Màn hình hiển thị rộng, chân đế nhỏ.</u></strong></p><p><em>Lắp đặt linh hoạt</em></p><ul><li>Gọn nhẹ có màn hình rộng nhưng chân đế nhỏ. Có thể đặt&nbsp;máy ở bất kì đâu để thuận tiện chăm sóc bệnh nhân hiệu quả nhất.</li><li>Lựa chọn thêm bộ wireless LAN: Máy theo dõi di động khi kèm bộ wireless LAN</li></ul><p><em>Lựa chọn các thông số linh hoạt:</em> Các thông số chính xác bạn cần cho ICU, CCU, OR và ER</p><p><em>Chất lượng cao:</em> Thiết kế chắc chắn và sản phẩm chất lượng có tuổi thọ sử dụng cao.</p><p><em>Hoạt động trực quan:</em> Màn hình chạm cho phép truy cập trực tiếp những gì bạn muốn</p><p><strong><u>Các đặc điểm chung của máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden.</u></strong></p><p>Hệ thống cáp thông minh – công nghệ kết nối mới: Khi bạn cắm Cáp thông minh vào ổ nối đa chức năng, nó tự động xác nhận loại thông số và bắt đầu đo. Sự kết hợp giữa các thông số cơ bản cố định và thông số kết nối linh hoạt cho phép theo dõi linh hoạt cho từng trường hợp bệnh nhân. Bạn có thể hoàn thiện bộ kết nối linh hoạt với mức giá tối thiểu mà không phải khó chịu với hệ thống kết nối truyền thống.</p><p><strong><u>Máy theo dõi chất lượng cao tăng cường độ chính xác</u></strong></p><p><em>PWTT kích hoạt đo NIBP:</em> Dùng cho bệnh nhân không cần theo dõi huyết áp xâm nhập.</p><p><em>Dễ dàng xem lại bằng cách truy cập vào dữ liệu lịch sử: </em>Lên tới 24 giờ (lựa chọn thêm 72 giờ) của 5 vết sóng lựa chọn. Bảng xu hướng tín hiệu sống, bảng xu hướng NIBP, đồ thị xu hướng, gọi lại loạn nhịp, hiển thị hoàn toàn, và lịch sử báo động được cung cấp để xem lại toàn diện</p><p><strong><u>Mạng lưới các máy theo dõi bệnh nhân:</u></strong></p><p>Chức năng chuỗi giường bệnh cho phép bạn theo dõi giường khác kể cả khi không có máy monitor trung tâm.&nbsp;</p><p><em>Cổng HL7:</em> Cổng HL7 kết nối mạng lưới monitor LS-NET tới bệnh viện và hệ thống thông tin y tế (HIS, CIS).</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-04 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-01-29
1786 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân (monitor) 6 thông số có IBP (dạng module) | MM15 | Mediblu Medical LLC | Mỹ | Mediblu Medical LLC | Mỹ | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 260000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p>Monitor theo dõi bệnh nhân dạng module</p><p>Xuất Xứ: Mediblu/ Mỹ</p><p> Màn hình: 12″ cảm ứng TFT</p><ul><li>Thiết kế thông minh dạng Module ( Các thông số kết hợp tuỳ chọn) giúp việc theo dõi trở nên toàn diện hơn khi sử dụng bên ngoài hoặc bên trong bệnh viện, dùng vận chuyển bệnh…</li><li>Vệ tinh Module XM1-J được tích hợp 6 thông số cơ bản với màn hình cảm ứng, pin nguồn riêng nên có thể tách rời khỏi máy chính để dùng vận chuyển bệnh hoặc duy chuyển theo dõi linh động</li><li>Các module riêng biệt giúp giúp Doctor tuỳ chọn các thông số chuyên môn phù hợp với từng khoa phòng.</li><li>Việc bảo trì trở nên liên tục và không làm ảnh hưởng đến hệ thống vận hành chung.</li><li>Tuỳ chọn các công nghệ nổi tiếng nhất trong ngành monitor để sử dụng kết hợp trên cùng 1 hệ thống</li><li>Hệ thống bền bỉ với sự đảm bảo thời gian bảo hành 5 năm.</li></ul> | <ol> <li>Thân máy chính: 01 Cái</li> <li>Đầu dò SpO2 (Dạng kẹp ngón): 01 cái</li> <li>Cáp đo điện tim và bộ điện cực tim 3/5 lead: 01 bộ</li> <li>Túi đo huyết áp và cáp nối: 01 bộ</li> <li>Đầu dò nhiệt độ + Cáp nối: 01 bộ</li> <li>Bộ Kit đo IBP: 01 Bộ</li> <li>Pin tích hợp + Dây nguồn: 01 bộ</li> <li>Máy in + Giấy in nhiệt: 01 bộ</li> <li>Bộ đo nhịp thở bằng cannula&nbsp; : 01 bộ</li> </ol> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-11 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2021-02-01
1787 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ đựng bệnh phẩm | JG521R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 388034 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Chen chum</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-04-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-04-23
1788 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm, kẹp phẫu thuật | BF122R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1834972 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp gap bang bong</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-04-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-05
1789 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | SVM-7623 | Nihon Kohden Malaysia SDN. BHD. | Malaysia | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Malaysia | Nhóm 6 |  |  | 170000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-12-31 | <p><strong>Tính năng chung:</strong></p><ul><li>Màn hình màu, tinh thể lỏng&nbsp;12.1 inch</li><li>Theo dõi, cảnh báo các thông số cơ bản trong hồi sức cấp cứu: ECG, Nhịp thở, SpO<sub>2</sub>/mạch, NIBP, nhiệt độ, IBP</li><li>Có thể kết nối mạng và tạo thành hệ thống với máy trung tâm theo dõi</li><li>Có chức năng kết nối giữa các máy với nhau</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-05-10 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-05-10
1790 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Hệ thống máy siêu âm tổng quát đàn hồi định lượng mô | RS80 EVO | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-31 | 2021-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy siêu âm đàn hồi định lượng mô dùng trong chẩn đoán tổng quát</span></p> | <p><strong>Cấu hình cơ bản</strong></p><ul><li>Máy chính</li><li>Màn hình hiển thị</li><li>Màn hình cảm ứng</li><li>Đầu dò 2D Convex</li><li>Đầu dò 2D Linear</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi định lượng mô gan</li><li>Chương trình định lượng tuyến giáp, tuyến vú</li><li>Chương trình Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung</li></ul><p><br></p> | <p><strong>Cấu hình nâng cao</strong></p><p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p><ol><li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li><li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li><li>Đầu dò 3D Linear: 300.000.000VNĐ</li><li>Đầu dò 2D Transvaginal: 250.000.000VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình Dioppler vi mạch (MV Flow): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương Trình Doppler màu 3D (Lumi Flow): 180.000.000 VNĐ</li></ol><p><br></p> | <p><strong>Thông số, chi tiêu kỹ thuật</strong></p><ul><li>Hệ thống máy chính</li><li>Màn hình LED 23”</li><li>Màn hình cảm ứng Touch Sreen LED 13”&nbsp;</li><li>4 ổ cắm đầu dò hoạt động đồng thời</li><li>Đầu dò tổng quát Convex (CA1-7A) tần số 1MHz – 7MHz, 160 chấn tử, loại đầu dò đơn tinh thể S-vue</li><li>Chương trình siêu âm bụng tổng quát, tim, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú, cơ xương khớp, sản phụ khoa</li><li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh tăng cường phân giải động ClearVision, hình ảnh phức hợp điểm MultiVision</li><li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler liên tục, Doppler dòng màu S-Flow</li><li>Doppler vi mạch MV Flow trên đầu dò Convex CA1-7A và đầu dò Linear L3-12A</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi định lượng 2D Shearwave ứng dụng siêu âm đàn hồi mô gan trên đầu dò Convex CA1-7A</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi định lượng 2D Shearwave ứng dụng siêu âm đàn hồi mô tuyến vú, tuyến giáp trên đầu dò Linear LA2-9A</li><li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm</li><li>Ổ đĩa 512GB</li><li>Phụ kiện theo máy</li></ul><p><br></p> | <ol><li>Bảo hành</li><li>Bảo trì</li><li>Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.</li></ol> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-03-31 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-03-31
1791 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 2D tổng quát và sản phụ khoa, 3 đầu dò | Aloka Arietta 850 | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3850000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Aloka Arietta 850 t</strong>hăm khám chính xác hơn, thao tác thoải mái hơn, đa dạng các ứng dụng trong hình ảnh siêu âm.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Màn hình linh động</strong></p><p class="ql-align-justify">Màn hình có thể di chuyển qua lại trơn tru trong quá trình kiểm tra mà không có bất kỳ thay đổi nào về vị trí lên, xuống, phải và trái.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Bảng điều khiển hoạt động</strong></p><p class="ql-align-justify">Bố cục kết hợp với hiển thị lựa chọn ưu tiên trackball trên màn hình hợp lý hóa quy trình làm việc cho các chức năng nâng cao hơn, chẳng hạn như đo lường và phân tích 3D</p><p class="ql-align-justify"><strong>Giao thức hỗ trợ</strong></p><p class="ql-align-justify">Các bước đã đăng ký trong quy trình thường ngày giúp giảm bớt các thao tác thực hiện khi thăm khám. Nhắc lưu ảnh, cảnh báo khi lưu lặp lại, các tính năng giúp nâng cao hiệu quả và chính xác khi thăm khám.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Màn hình linh động</strong></p><p class="ql-align-justify">Màn hình có thể di chuyển qua lại trơn tru trong quá trình kiểm tra mà không có bất kỳ thay đổi nào về vị trí lên, xuống, phải và trái.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Bảng điều khiển hoạt động</strong></p><p class="ql-align-justify">Bố cục kết hợp với hiển thị lựa chọn ưu tiên trackball trên màn hình hợp lý hóa quy trình làm việc cho các chức năng nâng cao hơn, chẳng hạn như đo lường và phân tích 3D</p><p class="ql-align-justify"><strong>Giao thức hỗ trợ</strong></p><p class="ql-align-justify">Các bước đã đăng ký trong quy trình thường ngày giúp giảm bớt các thao tác thực hiện khi thăm khám. Nhắc lưu ảnh, cảnh báo khi lưu lặp lại, các tính năng giúp nâng cao hiệu quả và chính xác khi thăm khám.</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2020-12-08 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2020-12-31
1792 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dược liệu | TK 08.160 - TS | Công Ty CP Điện Tử Y Tế Medda | Việt Nam | Công Ty CP Điện Tử Y Tế Medda | Việt Nam | ["2021"] | Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 120000000 | t | Cái | true | 2021-05-10 | 2022-05-10 | <p class="ql-align-center"><strong>Tủ sấy 160 lít</strong></p><p class="ql-align-center">Model: TK 08.160 - TS</p><p class="ql-align-center">Hãng sản xuất: Medda</p><p class="ql-align-center">Xuất xứ: Việt Nam</p><p><strong>1. Cấu hình tiêu chuẩn</strong></p><p> Máy chính: 01 Cái</p><p>Khay đựng đồ : 03 Cái</p><p>Gioăng cao su: 1 Cái</p><p> </p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ </p><p><strong>2 . Thông số kĩ thuật:</strong></p><p>Được thiết kế trên nền công nghệ của Cộng Hòa Liên Bang Đức và lắp ráp tại MEDDA CO.,LTD bằng linh kiện nhập khẩu từ Mỹ, Đức,…</p><p>Dung tích buồng sấy: 160 lít</p><p>Tủ sấy có hệ thống điều khiển nhiệt độ và điều khiển thời gian bằng bộ vi xử lý trung tâm. Độ chính xác ±2 °C và ± ≤1 phút. Ruột tủ và vỏ làm bằng thép Inox không gỉ SUS 304.</p><p>Tủ sấy đo, nhiệt độ hiển thị nhiệt độ bằng số.</p><p>Nhiệt độ từ:30°C ÷ 300°C (Bước đặt: 0,1°C).</p><p>Các chế động định thời gian:</p><p>1.&nbsp;&nbsp;Chế độ sấy liên tục (khi không đặt thời gian sấy)</p><p>2.&nbsp;&nbsp;Chế độ hẹn thời gian sấy có thể cài đặt được từ 1’ ÷ 99h59’ thiết bị chỉ tính thời gian sấy khi nhiệt độ trong buồng đạt tới giá trị nhiệt độ đã cài đặt trước.</p><p>3.&nbsp;&nbsp;Chế độ hẹn thời gian tự động bật máy làm việc có thể cài đặt được từ 1’ ÷ 99h59’.</p><p>Có bộ bảo vệ quá nhiệt khi nhiệt độ vượt quá 310°C.</p><p>Có quạt khuấy giữ nhiệu độ trong tủ được đồng đều.</p><p>1 Cửa mặt trong bằng Inox SUS 304, cánh chứa bông cách nhiệt làm bằng vật liệu thép sơn tĩnh điện có đồ bền cao, Gioăng cánh tủ bằng vật liệu Silicol chịu nhiệt độ ≥ 500°C.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước buồng sấy: 560x720x400 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ lớn nhất: 3200W ±10%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ trung bình: 2200W ±10%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng 75 Kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải nhiệt độ: 30 - 300°C (±1°C) - Bước đặt 0.1°C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian sấy: 1 – 99h59’ (±&lt; 1 Phút) - Bước đặt 1 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 1 Phase x 220V – 50/60Hz ±10%</p> | <p>Máy chính: 01 Cái</p><p>Khay đựng đồ : 03 Cái</p><p>Gioăng cao su: 1 Cái</p><p> </p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ </p> |  | <p class="ql-align-center"><strong>Tủ sấy 160 lít</strong></p><p class="ql-align-center">Model: TK 08.160 - TS</p><p class="ql-align-center">Hãng sản xuất: Medda</p><p class="ql-align-center">Xuất xứ: Việt Nam</p><p><strong>1. Cấu hình tiêu chuẩn</strong></p><p> Máy chính: 01 Cái</p><p>Khay đựng đồ : 03 Cái</p><p>Gioăng cao su: 1 Cái</p><p> </p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ </p><p><strong>2 . Thông số kĩ thuật:</strong></p><p>Được thiết kế trên nền công nghệ của Cộng Hòa Liên Bang Đức và lắp ráp tại MEDDA CO.,LTD bằng linh kiện nhập khẩu từ Mỹ, Đức,…</p><p>Dung tích buồng sấy: 160 lít</p><p>Tủ sấy có hệ thống điều khiển nhiệt độ và điều khiển thời gian bằng bộ vi xử lý trung tâm. Độ chính xác ±2 °C và ± ≤1 phút. Ruột tủ và vỏ làm bằng thép Inox không gỉ SUS 304.</p><p>Tủ sấy đo, nhiệt độ hiển thị nhiệt độ bằng số.</p><p>Nhiệt độ từ:30°C ÷ 300°C (Bước đặt: 0,1°C).</p><p>Các chế động định thời gian:</p><p>1.&nbsp;&nbsp;Chế độ sấy liên tục (khi không đặt thời gian sấy)</p><p>2.&nbsp;&nbsp;Chế độ hẹn thời gian sấy có thể cài đặt được từ 1’ ÷ 99h59’ thiết bị chỉ tính thời gian sấy khi nhiệt độ trong buồng đạt tới giá trị nhiệt độ đã cài đặt trước.</p><p>3.&nbsp;&nbsp;Chế độ hẹn thời gian tự động bật máy làm việc có thể cài đặt được từ 1’ ÷ 99h59’.</p><p>Có bộ bảo vệ quá nhiệt khi nhiệt độ vượt quá 310°C.</p><p>Có quạt khuấy giữ nhiệu độ trong tủ được đồng đều.</p><p>1 Cửa mặt trong bằng Inox SUS 304, cánh chứa bông cách nhiệt làm bằng vật liệu thép sơn tĩnh điện có đồ bền cao, Gioăng cánh tủ bằng vật liệu Silicol chịu nhiệt độ ≥ 500°C.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước buồng sấy: 560x720x400 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ lớn nhất: 3200W ±10%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ trung bình: 2200W ±10%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng 75 Kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải nhiệt độ: 30 - 300°C (±1°C) - Bước đặt 0.1°C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian sấy: 1 – 99h59’ (±&lt; 1 Phút) - Bước đặt 1 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 1 Phase x 220V – 50/60Hz ±10%</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia | 2021-05-10 | Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia | 2021-05-10
1793 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D, 4 đầu dò | F37 | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1700000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-21 | 2020-12-31 | <p style="margin-left:5.55pt;">F37 là hệ thống máy siêu âm thân thiện với người sử dụng, đầy đủ các tính năng, thuận tiện, hoạt động đơn giản. Là hệ thống nhỏ, gọn và có thể di động giúp tiết kiệm không gian phòng đặt máy. Với các bước hoạt động dễ dàng, nó cung cấp hình ảnh chất lượng để chẩn đoán cho phép chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.</p> <p style="margin-left:5.55pt;">Đơn giản thể hiện ở hoạt động dễ dàng, và khả năng tạo ảnh. Panel hoạt động đơn giản và trực quan sắp đặt sẽ giúp bạn có được hình ảnh rõ ràng và hình ảnh chẩn đoán chỉ với một vài bước. Các chức năng của F37 trong đó có nhiều tính năng được thừa hưởng từ những model cao cấp hơn, thân thiện với các phép đo cơ bản trong thăm khám hằng ngày.</p> <p style="margin-left:5.55pt;">F37 thân thiện với người sử dụng hỗ trợ các thăm khám với thiết kế hệ thống đơn giản nhưng tinh tế, hoạt động dễ dàng và hình ảnh chất lượng.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-02 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-12-31
1794 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống hỗ trợ thông minh Pentax Medical SAS-M10 | SAS-M10 | HOYA Corporation | Đài Loan | HOYA Corporation | Nhật Bản | ["2021"] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | Nhật Bản | Nhóm 4 |  |  | 5500000000 | t | Cái | false | 2021-05-13 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống hỗ trợ thông minh Pentax Medical SAS-M10</p> | <p>Hệ thống hỗ trợ thông minh Pentax Medical là màn hình hiển thị hình ảnh thu được từ dây nội soi kết hợp phần mềm phát hiện polyp trong đại tràng .</p><p><br></p> |  | <p>Màn hình LCD 32 inch</p><p>Độ phân giải tối đa 3840x 2160</p><p>Màu sắc 1.07 tỉ</p><p>Chip CPU Intel Core i7</p><p>Lưu trừ Drive 2.5 inch</p><p>Nguồn điện 100-240VAC, 50/60Hz</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2021-05-27 | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2021-05-27
1795 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU 3D/4D CAO CẤP | HS60 | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 2700000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D cao cấp dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</span></span></p> | <ul type="disc"> <li>Máy chính</li> <li>Màn hình hiển thị</li> <li>Màn hình&nbsp;cảm&nbsp;ứng</li> <li>Đầu dò 2D Convex</li> <li>Đầu dò 2D Transvaginal</li> <li>Đầu dò 2D Linear</li> <li>Đầu dò 3D/4D Convex</li> <li>Chương trình siêu âm 2D, 3D, 4D</li> <li>Chương trình&nbsp;Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung</li> </ul> | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi sức căng&nbsp;(E-Strain): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng&nbsp;cơ tim&nbsp;(Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu&nbsp;(5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch&nbsp;(Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú&nbsp;(S-Detect): 300.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số HS60</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>Màn hình điều khiển cảm ứng LED 10.1”</li> <li>04 ổ cắm đầu dò hoạt động đồng thời</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm 2D, 3D tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông</li> <li>Hình ảnh hoà âm Harmonic, hình ảnh toàn phổ FSI, hình ảnh lọc nhiễu SRF</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Kỹ thuật phân giải động ClearVision, kỹ thuật phức hợp điểm MultiVision</li> <li>Ổ đĩa cứng SSD 512GB</li> <li>Ổ đĩa DVD</li> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-10-30 | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-12-31
1796 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D | ClearVue 650 | Philips Healthcare (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Philips Ultrasound Inc. | Trung Quốc | ["2019"] | Công ty TNHH Vietmed HCM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1400000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-01-15 | <p>Hệ thống siêu âm hiện đại ClearVue 650 với chức năng siêu âm 3D/4D tạo ra những cải tiến trong việc tạo ảnh, công thái học và tiến độ công việc, đem lại giá trị tuyệt vời cho hình ảnh siêu âm chẩn đoán. Với những nét đặc trưng của công nghệ Active Array của Philips, ClearVue 650 đã tích hợp những công nghệ tạo ảnh độc đáo trong đầu dò cho hiệu quả tạo ảnh tuyệt vời trên một hệ thống siêu âm được thiết kế nhỏ gọn và có giá thành hợp lý</p> | <ul> <li>Máy chính được thiết kế dạng xe đẩy, có 4 bánh xe và phanh hãm : 01 bộ</li> <li>Màn hình LED màu&nbsp; 19” đồng bộ với máy chính: 01 bộ</li> <li>Bảng điều khiển đồng bộ với máy có giá đỡ đầu dò: 01 bộ</li> <li>Đầu dò tổng quát ổ bụng đa tần số 2.0 đến&nbsp; 5.0 MHz: 01 cái</li> <li>Đầu dò tuyến tính tần số 4.0 đến 12.0 MHz: 01 cái</li> <li>Đầu dò khối đa tần số 2.0 đến 6.0 MHz: 01 cái</li> <li>Ổ cắm đầu dò siêu âm: 04 cổng</li> <li>Lọ gel siêu âm tiêu chuẩn 250ml: 01 lọ</li> <li>Dây cáp nguồn điện: 01 bộ</li> <li>Dây cáp điện tim ECG: 01 bộ</li> <li>Phần mềm thăm khám và thước đo trọn gói cài sẵn: 01 bộ</li> <li>Phần mềm siêu âm 4D: 01 bộ</li> <li>Máy in nhiệt đen trắng hãng SONY UP-D898MD: 01 bộ</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-11-16 | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2021-01-15
1797 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 2D | HD5 | Neusoft Medical Systems Co.Ltd | Trung Quốc | Neusoft Medical Systems Co.Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Vietmed HCM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 700000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-01-15 | <p>Philips HD5 là một trong những hệ thống máy siêu âm đầy đủ tính năng siêu âm màu, cung cấp chất lượng hình ảnh vượt trội với một loạt các tính năng cần thiết với chi phí hợp lí. &nbsp;Công nghệ siêu âm đã được nghiên cứu, chứngminh, thử nghiệm từ những bác sĩ siêu âm trên toàn thế giới.<br /> &nbsp;</p> | <ul> <li>Máy chính dạng xe đẩy có phanh hãm: 01 cái</li> <li>Màn hình màu LCD 15 inch: 01cái</li> <li>Cổng kết nối đầu dò kích hoạt sẵn: 03 cổng</li> <li>Đầu dò cong thăm khám tổng quát đa tần số 2.0 đến 5.0 MHz: 01 cái</li> <li>Đầu dò tuyến tính đa tần số 3.0 đến 12 MHz: 01 cái</li> <li>Đầu dò tim đa tần số 2.0 đến 4.0 MHz: 01 cái</li> <li>Phần mềm thăm khám và thước đo trọn gói cài sẵn: 01 bộ</li> <li>Ổ đĩa DVD: 01 cái</li> <li>Dây cáp điện tim: 01 bộ</li> <li>Lọ gel siêu âm 250ml: 01 lọ</li> <li>Dây nguồn chuẩn EU: 01 cái</li> <li>Bộ sách HDSD (Tiếng Anh và Tiếng Việt): 01 bộ</li> <li>Máy in nhiệt đen trắng hãng SONY: 01 máy</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-11-16 | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2021-01-15
1798 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D, đàn hồi mô | ClearVue 850 | Philips Healthcare (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Philips Ultrasound, Inc. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Vietmed HCM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-01-15 | <p>Hệ thống siêu âm hiện đại ClearVue 850 với chức năng siêu âm 3D/4D tạo ra những cải tiến trong việc tạo ảnh, công thái học và tiến độ công việc, đem lại giá trị tuyệt vời cho hình ảnh siêu âm chẩn đoán. Với những nét đặc trưng của công nghệ Active Array của Philips, ClearVue 850 đã tích hợp những công nghệ tạo ảnh độc đáo trong đầu dò cho hiệu quả tạo ảnh tuyệt vời trên một hệ thống siêu âm được thiết kế nhỏ gọn và có giá thành hợp lý.&nbsp;</p> <p>Máy có tính năng siêu âm đàn hồi mô định tính.</p> | <ul> <li>Máy chính được thiết kế dạng xe đẩy, có 4 bánh xe và phanh hãm : 01 bộ</li> <li>Màn hình LED màu &nbsp;19” đồng bộ với máy chính: 01 bộ</li> <li>Bảng điều khiển đồng bộ với máy có giá đỡ đầu dò: 01 bộ</li> <li>Đầu dò tổng quát ổ bụng đa tần số 2.0 đến&nbsp; 5.0 MHz: 01 cái</li> <li>Đầu dò khối đa tần số 2.0 đến 6.0 MHz: 01 cái</li> <li>Đầu dò tuyến tính tần số 5.0 đến 12.0 MHz: 01 cái</li> <li>Ổ cắm đầu dò siêu âm : 04 cổng</li> <li>Lọ gel siêu âm tiêu chuẩn 250ml: 01 lọ</li> <li>Dây cáp nguồn điện: 01 bộ</li> <li>Dây cáp điện tim ECG: 01 bộ</li> <li>Phần mềm thăm khám và thước đo trọn gói cài sẵn: 01 bộ</li> <li>Phần mềm siêu âm 4D : 01 bộ</li> <li>Phần mềm đo lớp nội trung mạc (IMT): 01 bộ</li> <li>Phần mềm đàn hồi mô định tính : 01 bộ</li> <li>Máy in nhiệt đen trắng hãng SONY UP-D898MD: 01 bộ</li> </ul> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-11-16 | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2021-01-15
1799 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp gắp băng bông | BF123R | Aesculap AG | Malaysia | Aesculap AG | Malaysia |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 2 |  |  | 1870061 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>&nbsp;Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-04-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-04-23
1800 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Thước đo tầm vận động ( bán nguyệt nhỏ,nhựa) | MN-ROMN3 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 110000 | t | Cây | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>Thước đo tầm vận động ( bán nguyệt nhỏ,nhựa)</p> | <p>- Kích thước : Loại thước này đầu bán nguyệt có 2 nhánh dài 17cm, bán kính 3,5cm</p> |  | <p>Thước đo tầm vận động ( bán nguyệt nhỏ,nhựa)</p><p>- Kích thước : Loại thước này đầu bán nguyệt có 2 nhánh dài 17cm, bán kính 3,5cm</p><p>- Chất liệu : nhựa, nhẹ dễ sử dụng</p><p>* Dùng đo tầm vận động các khợp nhỏ như:&nbsp;:khớp cổ tay,khớp bàn đốt, khớp liên đốt ngón tay và ngón chân ...&nbsp;</p><p>&nbsp;Các phòng VLTL cần trang bị để theo dõi sự tiến triễn các khớp bị giới hạn trước và sau khi tập.</p><p>Hãng: PhaNa - Xuất xứ: Việt Nam</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
1801 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | SVM-7623 | Nihon Kohden Malaysia SDN. BHD. | Malaysia | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Malaysia | Nhóm 6 |  |  | 200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-12-31 | <p><strong>Tính năng chung:</strong></p><ul><li>Màn hình màu, tinh thể lỏng&nbsp;12.1 inch</li><li>Theo dõi, cảnh báo các thông số cơ bản trong hồi sức cấp cứu: ECG, Nhịp thở, SpO<sub>2</sub>/mạch, NIBP, nhiệt độ, IBP/CO2</li><li>Có thể kết nối mạng và tạo thành hệ thống với máy trung tâm theo dõi</li><li>Có chức năng kết nối giữa các máy với nhau</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-05-10 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-05-10
1802 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân | CETUS X15 | aXcent medical GmbH. | Đức | aXcent medical GmbH. | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH HUTECTRA |  | Nhóm null |  |  | 294000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD màu 15.6 inch cảm ứng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị 10 dạng sóng, phân tích ECG lên tới 12 đạo trình</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính toán mạnh mẽ (Huyết học, Thuốc giảm đau, Oxy, Thông khí)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phát hiện máy tạo nhịp tim</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân tích ST &amp; loạn nhịp tim</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SpO2 hỗ trợ PVI và PI, độ tưới máu thấp 0.2%</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mô-đun độ mê sâu và theo dõi giãn cơ tùy chọn</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMS có dây / không dây, hỗ trợ giao thức HL7 đến HIS</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chế âm xung SpO2 (Âm sắc)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ đầu ra VGA</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc có thể lên đến 5 giờ sử dụng </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đánh giá xu hướng đồ họa &amp; bảng (120 giờ)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 giờ xem xét sóng công bố đầy đủ cho mỗi bệnh nhân (được lưu trong thẻ SD)</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Monitor chính với màn hình cảm ứng 15.6 inch : 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây đo ECG 5 điện cực: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực dán: 01 gói</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến đo SpO2 người lớn: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây và bao đo huyết áp NIBP người lớn: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò đo nhiệt độ qua da: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ cảm biến và bẫy nước đo EtCO2 Mainstream: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ cảm biến đo huyết áp xâm lấn IBP: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt tích hơp: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in nhiệt: 01 cuộn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc tiêu chuẩn: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đặt máy: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p>Màn hình 15.6 LCD TFT cảm ứng</p><p>Độ phân giải: 1366 x 768</p><p>Số lượng sóng: 12 dạng sóng</p><p><strong>Điện tâm đồ</strong></p><p>Đạo trình: 5 đạo trình</p><p>Nhịp tim (Định dạng số)</p><p>Dạng sóng ECG: 2 kênh, 7 kênh, 12 kênh</p><p>Độ nhạy hiển thị: 2,5 mm / mV (× 0,25), 5 mm / mV (× 0,5), 10 mm / mV (× 1.0), 20 mm / mV (× 2.0)</p><p>Tốc độ quét sóng: 6,25 mm / s, 12,5 mm / s, 25 mm / giây, 50 mm / giây</p><p>Băng thông</p><p><strong>I / O</strong></p><p>LAN: 1 cổng RJ45 tiêu chuẩn</p><p>Mạng WLAN: IEEE802.11b / g / n</p><p><strong>&nbsp;RESP</strong></p><p>Phương pháp đo: điện lồng ngực sinh học</p><p>Đo đạo trình: Đạo trình I, II</p><p>Sóng: × 0,25, × 0,5, × 1, × 2</p><p>Hô hấp: 0,5-5Ω</p><p>Đường cơ sở: 500-4000Ω</p><p>Đạt được: 10 lần nâng cấp</p><p>Tốc độ quét: 6,25 mm / s, 12,5 mm / s, 25 mm / s</p><p>Hiển thị nhịp thở và báo động ngưng thở</p><p><strong>&nbsp;Nhịp tim</strong></p><p>Phạm vi: 30 ~ 254 bpm</p><p>Độ phân giải: 1bpm</p><p>Độ chính xác: ± 2bpm (không chuyển động) ± 5bpm (chuyển động)</p><p>Tốc độ làm mới: 1 giây</p><p><strong>&nbsp;TEMP</strong></p><p>Độ chính xác: ± 0,1 ° C hoặc ± 0,2 ° C ° F (không có đầu dò)</p><p>Phạm vi đo: 5 ~ 50 ° C (41 ~ 122 ° F)</p><p>Kênh: Twochannels</p><p>Độ phân giải: 0,1 ° C</p><p>Thông số: T1, T2andTD</p><p>Đo nhịp tim</p><p><strong>&nbsp;Độ bão hòa oxy</strong>: </p><p>Đo 0-100% phạm vi</p><p>Dạng sóng-Plethysmograph xung.</p><p>Điện cực cảm biến tái sử dụng.</p><p><strong>NIBP</strong></p><p>Phương pháp đo: Phương pháp đo dao động tự động</p><p>Dải áp suất: 0-280 mmHg</p><p><strong>&nbsp;SpO2</strong></p><p>Số đo: 0-100%</p><p>Độ phân giải: 1%</p><p>Độ chính xác: ± 2% (70-100%, Người lớn / Trẻ em); </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;± 3% (70-100%, Trẻ sơ sinh);</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0-69%, không xác định</p><p>Tốc độ Làm mới: 1s</p><p><strong>IBP </strong></p><p>Kênh: 2 kênh</p><p><strong>EtCO2 Mainstream </strong></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH HUTECTRA | 2020-12-02 | CÔNG TY TNHH HUTECTRA | 2020-12-02
1803 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện | IntelliVue MX450 | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH | Đức | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT |  | Nhóm 1 |  |  | 565000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-06-30 | <p>- Máy theo dõi bệnh nhân thiết kế dạng module sử dụng được cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh</p><p>- Theo dõi các thông số:</p><ul><li>Điện tim ECG</li><li>Nhịp thở</li><li>Nhiệt độ</li><li>Huyết áp không xâm lấn NIBP</li><li>Độ bão hòa Ôxy trong máu SpO2</li><li>Huyết áp xâm lấn IBP</li><li>Nồng độ CO2 cuối kỳ thở ra (EtCO2)</li></ul> | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Máy chính: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo điện tim và nhịp thở: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo nhiệt độ: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo SpO2 : 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo huyết áp xâm lấn: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo EtCO2 dòng chính: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-30 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-20
1804 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu | ClearVue350 | Philips Healthcare (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Philips Ultrasound Inc. | Trung Quốc | ["2019"] | Công ty TNHH Vietmed HCM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1070000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-01-15 | <p>Hệ thống siêu âm hiện đại ClearVue 350&nbsp;tạo ra những cải tiến trong việc tạo ảnh, công thái học và tiến độ công việc, đem lại giá trị tuyệt vời cho hình ảnh siêu âm chẩn đoán. Với những nét đặc trưng của công nghệ Active Array của Philips, ClearVue 350 đã tích hợp những công nghệ tạo ảnh độc đáo trong đầu dò cho hiệu quả tạo ảnh tuyệt vời trên một hệ thống siêu âm được thiết kế nhỏ gọn và có giá thành hợp lý</p> | <ul> <li>Máy chính được thiết kế dạng xe đẩy, có 4 bánh xe và phanh hãm : 01 bộ</li> <li>Màn hình LED màu &nbsp;19” đồng bộ với máy chính: 01 bộ</li> <li>Bảng điều khiển đồng bộ với máy có giá đỡ đầu dò: 01 bộ</li> <li>Đầu dò tổng quát ổ bụng đa tần số 2.0 đến&nbsp; 5.0 MHz: 01 cái</li> <li>Đầu dò tuyến tính tần số 4.0 đến 12.0 MHz: 01 cái</li> <li>Đầu dò tim đa tần số 1.0 đến 4.0 MHz: 01 cái</li> <li>Ổ cắm đầu dò siêu âm: 03 cổng kích hoạt sẵn</li> <li>Lọ gel siêu âm tiêu chuẩn 250ml: 01 lọ</li> <li>Dây cáp nguồn điện: 01 bộ</li> <li>Dây cáp điện tim ECG: 01 bộ</li> <li>Phần mềm thăm khám và thước đo trọn gói cài sẵn: 01 bộ</li> <li>Máy in nhiệt đen trắng hãng SONY UP-D898MD: 01 bộ</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2020-11-16 | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2021-01-15
1805 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp vải săng | BF432R | Aesculap AG | Malaysia | Aesculap AG | Malaysia |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 2 |  |  | 1337303 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>&nbsp;Kẹp vải săng (Backhaus)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-04-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-04-23
1806 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy khử khuẩn không khí | Airdecon Pure | Amity Ltd | Anh | Amity Ltd | Anh |  | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | Anh | Nhóm 3 |  |  | 90000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-10 | 2021-12-31 | <p>Airdecon® Pure là Hệ thống thanh lọc không khí 9 giai đoạn, sử dụng công nghệ được phát triển cho quân đội chống chiến tranh sinh học. Đây là hệ thống duy nhất giải quyết hiệu quả cả ba loại ô nhiễm. Hệ thống đã được chứng minh là ngăn được 99,99% tất cả các loại hạt có kích thước nhỏ đến 0,007 micron. Bộ lọc khí và mùi bển bỉ loại bỏ hầu hết các loại khí độc và Công nghệ FS loại bỏ gần 100% virus gây hại, nấm mốc và vi khuẩn, chỉ còn lại không khí tinh khiết trong lành.</p><p>Công nghệ này hiện được sử dụng trong các bệnh viện, cơ sở y tế, các tòa nhà chính phủ và ứng dụng trong quân sự. Đơn giản và nhanh chóng, giữ cho cơ sở của bạn luôn hoạt động.</p> | <p>Thân máy chính.</p><p>Bộ lọc sơ cấp (và hấp thu VOC).</p><p>Bộ lọc chính.</p><p>Hệ thống diệt khuẩn FS.</p><p>Bảng điều khiển điện tử.</p><p>Bộ điều khiển từ xa.</p><p>Bộ bánh xe di chuyển 360 độ.</p><p>Cáp điện nguồn.</p><p>Hướng dẫn sử dụng và thẻ bảo hành.</p> |  | <p>Nguồn điện: Điện xoay chiều 1 pha 110/220V&nbsp;50/60Hz</p><p>Kích thước: 38 x 40 x 69 cm&nbsp;(15 x 16 x 27 in)</p><p>Trọng lượng: 16,3 kg&nbsp;(36 lbs)</p><p>Lưu lượng khí, độ ồn:</p><p>- Low: 145 m<sup>3</sup>/ h (85 CFM), 45 dB</p><p>- Medium: 212 m<sup>3</sup>/ h (125 CFM), 51 dB</p><p>- High: 300 m<sup>3</sup>/ h (200 CFM), 58 dB</p><p>Hiệu quả lọc: 99,99% ở cỡ hạt 0,007 micron</p><p>Lọc vi khuẩn, virus, bào tử</p><p>Khả năng lọc gấp 4 lần chuẩn HEPA</p><p>Bắt giữ vi sinh vật và tiêu diệt bằng dòng điện</p><p>Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE, ISO</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 2021-05-10 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 2021-05-10
1807 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | BÀN MỔ ĐA NĂNG ĐIỆN - THỦY LỰC | OT-500S | Novavox Corp | Hàn Quốc | Novavox Corp | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 590000000 | t | Cái | true | 2021-05-27 | 2021-12-31 | <p><strong>BÀN MỔ ĐA NĂNG ĐIỆN - THỦY LỰC</strong></p><p>MODE<strong>L: OT-500S</strong></p><p>HÃN<strong>G SẢN XUẤT: NOVAVOX – HÀN QUỐC</strong></p><p>XUẤT<strong> XỨ: HÀN QUỐC</strong></p><p><br></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn chính :01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nệm: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đỡ tay: 01 cặp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển cầm tay: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đỡ chân: 01 cặp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng nước thải: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đỡ vai: 01 cặp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung che gây mê: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đỡ bên: 01 cặp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sư dụng Tiếng Anh-Việt: 01 bộ</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các vị trí phẫu thuật được điểu chỉnh bởi các động cơ điện thủy lực và các xi lanh thủy lực, chuyển động lướt của bàn làm cho bệnh nhân trên bàn cảm thấy thoải mái.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao bàn có thể được điều chỉnh trong khoảng từ 720mm đến 990mm để có tư thế tốt nhất trong quá trình phẫu thuật.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mỗi vị trí được đặt bởi bộ điều khiển công tắc tay và các nút thao tác.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng trượt bổ sung được tích hợp để chụp ảnh C-ARM.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khu vực sử dụng: Chỉnh hình, Phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27
1808 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Datalys 807 | Lutech Industries Inc. | Mỹ | Lutech Industries Inc. | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TÂM |  | Nhóm 3 |  |  | 300000000 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2023-04-13 | <ul><li>Thiết bị theo dõi 7 thông số sinh tồn của bệnh nhân bao gồm: Điện tim (ECG), Nhịp thở (RESP), Độ bão hòa oxy trong máu (SPO2), Huyết áp không xâm lấn (NIBP), Nhiệt độ (TEMP), Huyết áp xâm lấn (IBP) và Nồng độ CO2 cuối kỳ thở ra (etCO2).</li><li>Màn hình cảm ứng TFT 12.1 inch.</li><li>Sử dụng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.</li><li>Pin dự phòng với thời lượng sử dụng lên đến 4 giờ.</li><li>Tích hợp máy in nhiệt bên trong máy chính.</li></ul> | <ul><li>Máy chính với màn hình cảm ứng TFT 12.1 inch</li><li>Bộ dây tín hiệu điện tim 5 chuyển đạo</li><li>Cảm biến đo SpO2 người lớn dạng kẹp</li><li>Ống nối và bao đo huyết áp người lớn</li><li>Cảm biến nhiệt độ da</li><li>Cáp nối và bộ kit đo huyết áp xâm lấn</li><li>Bộ đo etCO2 công nghệ Mainstream</li><li>Máy in nhiệt tích hợp bên trong máy chính</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt</li></ul> |  | <p>Chi tiết như file đính kèm.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TÂM | 2021-04-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TÂM | 2021-04-13
1809 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo | ACUSON NX2 | Siemens Healthineers Ltd. | Hàn Quốc | Siemens Healthineers Ltd. | Mỹ | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1950000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-10 | 2021-09-30 | <p>Máy siêu âm màu tổng quát 4D dùng trong siêu âm tim, sản phản phụ khoa....</p> |  |  | <p class="ql-align-justify"> - Kích thước màn hình: 21,5 inch</p><p class="ql-align-justify"> - Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 điểm ảnh</p><p class="ql-align-justify"> - Góc quan sát: 178 độ</p><p class="ql-align-justify"> - Số cổng đầu dò: 3 - 4 cổng đầu dò online</p><p class="ql-align-justify"> - Hỗ trợ các đầu nối kiểu DL(260)</p><p class="ql-align-justify"> - Giá giữ đầu dò: Có thể cấu hình lên đến 5 giá đỡ đầu dò (4 giá đỡ tiêu chuẩn và tùy chọn với 5 giá đỡ) hỗ trợ tất cả các thiết kế đầu dò và giá chứa gel</p><p class="ql-align-justify"> - Giá giữ đầu dò đặc biệt giúp bảo quản an toàn và dễ dàng tiếp cận đầu dò âm đạo</p><p class="ql-align-justify"> - Thanh giữ đầu dò có thể tháo lắp vệ sinh</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-01-04 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-03-22
1810 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Cán dao không kèm lưỡi | BB075R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1062825 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Can dao không kèm lưỡi</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-04-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
1811 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Dây đai dán dài 1m5 (dây đai an toàn) | PN-D150.07D | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 81400 | t | Cái | true | 2021-07-02 | 2022-12-31 | <p>Dây đai dán dài 1m5 (dây đai an toàn)&nbsp;</p> | <p>- KT : dài 150cm x rộng 7cm , có băng xé dán 2 đầu dây</p> |  | <p>Dây đai dán dài 1m5 (dây đai an toàn)&nbsp;</p><p>- KT : dài 150cm x rộng 7cm , có băng xé dán 2 đầu dây . Dùng buộc vào eo người bệnh dẫn đi hoặc kéo ngồi dậy từ vị thế nằm .&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-07-02 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-07-02
1812 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU TỔNG QUÁT SẢN PHỤ KHOA | HM70A | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm đàn hồi định lượng mô dùng trong chẩn đoán tổng quát</p> | <ul> <li>Máy chính</li> <li>Màn hình hiển thị</li> <li>Đầu dò 2D Convex</li> <li>Đầu dò 2D Linear</li> <li>Chương trình siêu âm tổng quát</li> <li>Chương trình siêu âm sản phụ khoa</li> <li>Chương trình Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung</li> <li>Pin Lithium-Ion tích hợp</li> </ul> | <ol> <li>Đầu dò 3D :350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Gói siêu âm tim chuyên sâu&nbsp;(Strain + STRESS): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Xe đẩy máy và bộ ổ cắm 2: 125.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Màn hình LCD 15inch</li> <li>Các kiểu hình: 2D, M, Color Doppler, Power Doppler, PW, CW, TDI, TDW, Dual, Quad</li> <li>Mode kết hợp</li> <li>Mode đồng thời</li> <li>Có chức năng tăng cường phân giải động</li> <li>Có chức năng lọc giảm xảo ảnh</li> <li>Hình ảnh hòa âm năng lượng</li> <li>Zoom hình: 400%</li> <li> <p>Môi trường hoạt động: Độ ẩm 30-75%; Nhiệt độ 10-35<sup>o</sup>C</p> </li> <li> <p>Nguồn cung cấp: Thông thường 100-240 VAC, 50/60 Hz.</p> </li> <li> <p>Pin tích hợp trong máy</p> </li> <li> <p>Thang xám: 256, 8 bit</p> </li> <li> <p>Các loại đầu dò có thể kết nối: Convex, Linear, Transvaginal, Phased array</p> </li> <li> <p>Chương trình đo thông thường: khoảng cách, ellipse, chu vi, diện tích, ...</p> </li> <li> <p>Chương trình đo trên Doppler: vận tốc, tần số, thời gian, PS/ED, ED/PS, nhịp tim, TAMAX, TAMEAN, PI, RI</p> </li> <li> <p>Chương trình sản khoa: sinh trắc học thai nhi (GS, CRL, YS, BPD, HC, OFD, APD, TAD, AC, FTA, FL, SL, APTD, TTD, ThC), các số đo xương dài của thai nhi, các số đo xương sọ thai nhi, các chỉ số khác, chỉ số nước nối AFI, CTAR, động mạch rốn, động mạch não giữa, động mạch tử cung, tim thai</p> </li> <li> <p>Chương trình phụ khoa: tử cung, nang, buồng trứng phải/ trái, nang noãn phải/ trái, khối 1 ~ 3, động mạch buồng trứng, động mạch tử cung, xung quang nang, nội mạc tử cung, polyp nội mạc tử cung (Endo. Polyp), khối u buồng trứng (Ovarian Mass), khối u tử cung, khối u vùng cổ tử cung, thai ngoài tử cung</p> </li> <li> <p>Chương trình mạch cảnh</p> </li> <li> <p>Chương trình động mạch</p> </li> <li> <p>Chương trình tim mạch: LV, LV (M), LV Vol. (Simpson), LV Vol.(A/L), LV Vol.(Bullet), LV Mass, RV, LA, LV Vol. (Simpson), RA, LVOT, RVOT, AV, MV</p> </li> <li> <p>Chương trình bụng tổng quát</p> </li> <li> <p>....</p> </li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-11-02 | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2021-03-29
1813 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu (Cấu hình 04 đầu dò) | TUS-X100S | Canon Medical Systems Corporation | Nhật Bản | Canon Medical Systems Corporation | Nhật Bản | ["2018","2019","2020","2021","2022"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 1650000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-26 | 2021-10-26 | <p class="ql-align-justify">Máy siêu âm Xario<sup>TM </sup>100 là môt hệ thống siêu âm chẩn đoán thiết kế gọn và hiệu suất làm việc cao. Được phát triển sử dụng các công nghệ mới nhất.</p><p class="ql-align-justify">Máy đạt được độ nhậy và chất lượng hình ảnh siêu âm cao nhờ sử dụng công nghệ kỹ thuật số hiện đại trong truyền và nhận tín hiệu siêu âm;</p><p class="ql-align-justify">Ứng dụng các thuật toán cao cấp chạy trên thiết kế mạch điện tử, tích hợp bán dẫn mới nhất và công nghệ dán bề mặt.</p><p class="ql-align-justify">Máy thiết kế hỗ trợ đầy đủ các ứng dụng và sử dụng siêu âm tổng quát hoặc chuyên khoa tùy thuộc vào các phần mềm ứng dụng.</p><p class="ql-align-justify">Máy được trang bị màn hình phân giải cao LCD 19-inch, DVD/CD, chức năng ảnh siêu âm Wideview, ApiPureTM và các phầm mềm ứng dụng tiêu chuẩn. Máy cho ảnh siêu âm mode 2D/3D/4D(Theo đầu dò và phần mềm). Tính năng QuickScan tối ưu hóa chất lượng hình ảnh B-mode hoặc phổ Doppler dạng sóng với một thao tác; Tính năng QuickStart để tối ưu hóa thông số siêu âm cần thiết với một phím bấm cho chất lượng hình ảnh tối ưu nhất</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính Model: Xario 100 (TUS-X100S);</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Phần mềm tiêu chuẩn đi kèm;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đầu dò đa tần Convex </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đầu dò đa tần Linear</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đầu dò Sector thăm khám tim</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đầu dò âm đạo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ sách HDSD;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ phụ kiện kèm theo;</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính Model: Xario 100 (TUS-X100S);</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Phần mềm tiêu chuẩn đi kèm;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đầu dò đa tần Convex </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đầu dò đa tần Linear</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đầu dò Sector thăm khám tim</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đầu dò âm đạo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ sách HDSD;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ phụ kiện kèm theo;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH | 2021-02-26 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH | 2021-02-26
1814 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Cán dao không kèm lưỡi | BB074R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 335475 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Can dao không kèm lưỡi</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-04-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
1815 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Đầu dò siêu âm không dây | LU700 | Chang Gung Medical Technology Co., Ltd | Đài Loan | Leltek Inc. | Đài Loan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Đài Loan | Nhóm 4 |  |  | 295000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-26 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống siêu âm Leltek (Model: LU700) là một hệ thống chẩn đoán hình ảnh dựa trên phần mềm và các phụ kiện dành cho các bác sĩ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trình độ chuyên môn cao, những người có khả năng tiến hành quá trình quét siêu âm để đánh giá bằng hệ thống hình ảnh siêu âm hoặc phân tích lưu lượng chất lỏng của cơ thể. Thiết bị được thiết kế để sử dụng ở những nơi được cung cấp bởi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe được đào tạo.</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 bit ADC với tốc độ lấy mẫu 50MHz</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống ADC 32 kênh</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế FPS có thể điều chỉnh</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian hoạt động của pin lên đến 4 giờ, thời gian sạc 2 giờ.</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Truyền không dây (Wi-Fi) hoặc có dây (USB3.0)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nền tảng di động: Hoạt động với máy tính bảng hoặc điện thoại Android / iOS.</p><p class="ql-align-justify">Đo đạc: Khoảng cách, Khu vực, Góc, …</p><p class="ql-align-justify">Lưu trữ dữ liệu: Local export, DICOM Worklist and Store.</p><p class="ql-align-justify">Các mode: B mode, M mode, Doppler Màu*, Doppler năng lượng*, Sóng xung*…</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các điều kiện khác</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì (theo chính sách của công ty)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cung cấp dịch vụ chuyển giao công nghệ, lắp đặt (theo chính sách của công ty)</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2021-02-26 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2021-02-26
1816 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Lồng ấp | Lồng ấp | Lồng ấp trẻ sơ sinh | CHS - i1000 | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 320000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <ul><li>Là loại lồng ấp trẻ sơ sinh thế hệ hiện đại nhất. Lồng được sử dụng để chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ thiếu tháng.</li><li>Điều khiển bằng bộ vi xử lý. Bộ vi xử lý giúp điều khiển nhiệt độ và độ ẩm trong lồng chụp một cách chính xác.</li><li>Kết cấu hai lớp vách giúp ngăn cản tia bức xạ thấp nhất và làm giảm hầu hết sự giảm nhiệt ra bên ngoài gây nguy hiểm cho trẻ sơ sinh.</li><li>Lồng ấp được thiết kế với hệ thống khí lưu thông theo kiểu hình tròn, làm giảm lượng nhiệt bị mất đi trong lồng bằng cách sử dụng hai lớp vách và vách không khí.</li><li>Có 11 loại cảnh báo bằng âm thanh và chuông để cảnh báo cho từng trường hợp của trẻ sơ sinh trong lồng ấp.</li><li>Độ an toàn cao. Trong quá trình hoạt động, nếu xảy ra sự cố quá nhiệt, ngay lập tức hệ thống điều khiển sẽ tự động dừng lại.</li><li>Tiếng ồn phát ra của lồng ấp sơ sinh luôn nhỏ hơn 45dB.</li><li>Có thể chăm sóc đồng thời được hai trẻ sơ sinh trong cùng một lồng ấp. Tấm nệm rộng cho phép mang lại không gian hiệu quả cho cả hai trẻ và cung cấp điều kiện tốt nhất cho hai trẻ sơ sinh trưởng thành tốt.</li><li>Vách bên trong được thiết kế để giúp dễ dàng làm sạch và khử khuẩn bên trong lồng ấp.</li><li>Module điều khiển của lồng ấp nhận dữ liệu như nhiệt độ không khi, nhiệt độ da, độ ẩm từ hộp cảm biến. Những dữ liệu đó hiển thị trên đèn LED của bảng điều khiển. Việc kết nối và cảm biến da là rất dễ dàng từ cảm biến hộp khi làm sạch và khử trùng lồng ấp.</li><li>Vách không khí làm cải thiện bên trong lồng CHS-i1000 để làm giảm nhiệt độ bức xạ khi cửa phía trước mở trong quá trình điều trị. Nhiệt độ bên trong lồng sẽ không giảm quá 1.5<sup>o</sup>C</li><li>Độ ẩm ở bên trong lồng chụp có thể điều khiển cho đến khi đạt được giá trị cài đặt và dải điều khiển nhiệt độ nằm giữa: 30 – 95%. Độ ẩm được cung cấp cho lồng chụp bởi hệ thống khí tuần hoàn. Giá trị đo được sẽ hiển thị trên màn hình. Dải hiển thị là giữa 30% đến 95 %. Nếu độ ẩm thấp hơn 30% hoặc cao hơn 90%, trên màn hình hiển thị sẽ hiển thị LL hoặc HH.</li><li>Bộ làm ẩm có thể tháo lắp được. Dễ dàng sử dụng nước để làm sạch.</li><li>Sở hữu hệ thống đối lưu không khí để duy trì nhiệt độ không khí và độ ẩm ổn định phía trong lồng chụp và giảm thiểu việc thất thoát nhiệt bằng dòng khí ấm di chuyển theo hình tròn giữa vách trong và vách ngoài&nbsp;</li></ul><p>&nbsp;</p> | <p><strong><u>Cấu hình tiêu chuẩn:</u></strong></p> <ul> <li>Thân máy chính: 01 chiếc.</li> <li>Bệ đặt máy có bánh xe: 01 chiếc.</li> <li>Tấm đệm không cản quang: 1 chiếc</li> <li>Bộ lọc Hepa filter: 03 chiếc.</li> <li>Cảm biến nhiệt độ da: 01 chiếc.</li> <li>Cảm biến nhiệt độ không khí: 1 chiếc</li> <li>Dây điện nguồn: 01 chiếc.</li> <li>Cọc truyền dịch: 01 chiếc</li> <li>Vỏ bọc lồng ấp: 01 chiếc.</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng: 01 bộ (<em>tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt</em>)</li> <li>Quy trình vận hành máy: 01 bộ.</li> </ul> | <p><strong><u>Cấu hình nâng cao bao gồm:</u></strong></p><ul><li>Thân máy chính: 01 chiếc.</li><li>Bệ đặt máy có bánh xe: 01 chiếc.</li><li>Tấm đệm không cản quang: 1 chiếc</li><li>Bộ lọc Hepa filter: 03 chiếc.</li><li>Cảm biến nhiệt độ da: 01 chiếc.</li><li>Cảm biến nhiệt độ không khí: 1 chiếc</li><li>Dây điện nguồn: 01 chiếc.</li><li>Cọc truyền dịch: 01 chiếc</li><li>Bộ cân trọng lượng trẻ sơ sinh. Bao gồm cân và màn hình hiển thị: 01 bộ.</li><li>Bệ đặt máy có tính năng điều độ cao<strong><em>:</em></strong> 01 bộ.</li><li>Khay đựng casset chụp X quang và tính năng tinh chỉnh độ nghiêng của tấm nệm: 01 bộ.</li><li>Vỏ bọc lồng ấp: 01 chiếc.</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng: 01 bộ (<em>tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt</em>)</li><li>Quy trình vận hành máy: 01 bộ.</li></ul> | <p>&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-10-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-10
1817 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi não úng thủy ống mềm | Bộ dụng phẫu thuật não úng thủy | Karl Storz | Đức | Karl Storz | Đức |  | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh |  | Nhóm null |  |  | 800000000 | t | Bộ | true | 2021-03-19 | 2021-12-31 | <p>Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lí não úng thủy bằng ống soi mềm</p> | <ol><li>Ống soi mềm thần kinh sọ não</li><li>Bộ phụ kiện tiêu chuẩn</li><li>Khay vệ sinh và tiệt khuẩn dụng cụ</li><li>Hộp tiệt khuẩn và bảo quản dụng cụ</li><li>Cáp dẫn sáng</li><li>Forceps sinh thiết</li><li>Điện cực đốt</li><li>Cáp dao điện cao tần</li></ol><p><br></p> |  | <p>Ống soi mềm thần kinh sọ não:</p><ul><li>Hướng nhìn 0<sup>o </sup></li><li>Góc nhìn 110<sup>o </sup></li><li>Kênh làm việc đường kính bên trong 1.5mm, đầu ống đường kính 3.7mm</li><li>chiều dài 34cm.</li></ul> | [5 empty] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-03-19 | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-04-23
1818 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Hệ thống máy siêu âm và các linh phụ kiện, phần mềm kèm theo | QBit9 | Chison Medical Technologies Co.ltd | Trung Quốc | Chison Medical Technologies Co.ltd | Trung Quốc | ["2010"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 950000000 | t | Hệ thống | false | 2021-03-10 | 2022-03-10 | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">Thông số kỹ thuật: </strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD độ phân giải cao 19 inch </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ hiển thị toàn màn, 4D</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung lượng 320G &amp; 6 cổng USB</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 cổng kết nối đầu dò</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ hiển thị: B, 2B, 4B, B/M, B/BC, CFM, PW, Power Doppler/Directional PD, Instant Triplex, Duplex, Trapezoidal, Chroma B&amp;M&amp;PW</span></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Công nghệ xử lý hình ảnh: FHI, Multiple Compound Imaging, SRA (Speckle Reduction Algorithm), X-contrast, Q-beam, Q-flow</span></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Tối ưu hóa hình ảnh thông minh: Q-Image</span></p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">Model: </strong><strong>QBit9</strong></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: </span>Chison Medical Technologies Co., Ltd<span style="color: black;"> </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Xuất xứ: Trung Quốc</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">Thông số kỹ thuật: </strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD độ phân giải cao 19 inch </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ hiển thị toàn màn, 4D</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung lượng 320G &amp; 6 cổng USB</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 cổng kết nối đầu dò</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ hiển thị: B, 2B, 4B, B/M, B/BC, CFM, PW, Power Doppler/Directional PD, Instant Triplex, Duplex, Trapezoidal, Chroma B&amp;M&amp;PW</span></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Công nghệ xử lý hình ảnh: FHI, Multiple Compound Imaging, SRA (Speckle Reduction Algorithm), X-contrast, Q-beam, Q-flow</span></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Tối ưu hóa hình ảnh thông minh: Q-Image</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH | 2021-03-10 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH | 2021-03-10
1819 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy khử khuẩn không khí | Airdecon Pure XL | Amity Ltd | Anh | Amity Ltd | Anh |  | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | Anh | Nhóm 3 |  |  | 295000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-10 | 2021-12-31 | <p>Airdecon® Pure XL thiết lập một tiêu chuẩn mới cho các máy lọc khí cao cấp, sử dụng công nghệ phát minh và công suất vô địch. Kết hợp Công nghệ FS và Bộ lọc gia tốc carbon với các chất oxy hóa cũng loại bỏ những chất ô nhiễm phổ biến như dị ứng nguyên, vi khuẩn, virus, bụi và các phân tử độc hại có độ nhỏ đến 0,007 micron. Airdecon® Pure XL cung cấp thể tích khí đủ thanh lọc toàn bộ không khí cho những không gian rộng lớn (khoảng 160m<sup>3</sup> trong 10 phút).</p> | <p>Thân máy chính (nhôm 5052 chuẩn hàng hải sơn tĩnh điện)</p><p>Bộ lọc sơ cấp (và hấp thu VOC)</p><p>Bộ lọc chính FS V-Bank</p><p>Bảng điều khiển điện tử</p><p>Bộ bánh xe 3.5” di chuyển 360 độ có khóa cố định</p><p>Tay đẩy cỡ lớn để dễ dàng di chuyển</p><p>Cáp điện nguồn</p><p>Hướng dẫn sử dụng và thẻ bảo hành</p> |  | <p>Nguồn điện: Điện xoay chiều 1 pha 110/220V&nbsp;50/60Hz</p><p>Kích thước: 111,8 x 45,7 x 71,1 cm&nbsp;(44 x 18 x 28 in)</p><p>Trọng lượng: 70 kg&nbsp;(155 lbs)</p><p>Lưu lượng khí (4 tốc độ gió):</p><p>- Low: 510 m<sup>3</sup>/ h (330 CFM)</p><p>- Medium: 850 m<sup>3</sup>/ h (500 CFM)</p><p>- High: 1274 m<sup>3</sup>/ h (750 CFM)</p><p>- Turbo: 1614 m<sup>3</sup>/ h (950 CFM)</p><p>Hiệu quả lọc: 99,99% ở cỡ hạt 0,007 micron</p><p>Lọc vi khuẩn, virus, bào tử</p><p>Khả năng lọc gấp 4 lần chuẩn HEPA</p><p>Bắt giữ vi sinh vật và tiêu diệt bằng dòng điện</p><p>Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE, ISO</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 2021-05-10 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 2021-05-10
1820 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang răng | Máy chụp X quang răng toàn cảnh, có CT Conebeam | I-MAX CEPH | Owandy Radiology Inc. | Pháp | Owandy Radiology Inc. | Pháp | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 2800000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-24 | 2022-04-24 | <p><strong>MÁY CHỤP X-QUANG RĂNG TOÀN CẢNH, CÓ CT CONEBEAM</strong></p><p>Model: I-MAX CEPH </p><p>Hãng sản xuất: Owandy</p><p>Xuất xứ: Pháp</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính và cánh đỡ chụp hộp sọ: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng phát tia: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chân đế: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ định vị bệnh nhân: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phần mềm: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu HDSD tiếng Anh + Việt: 01 bộ</p> |  | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị nhẹ nhất trên thị trường: tính thể thao với thiết kế đẹp, tinh tế và nhẹ, I-Max sẽ chứng minh là một tài sản hấp dẫn và có giá trị cho phòng khám của bạn.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất lượng hình ảnh tuyệt vời: Sử dụng I-Max để thực hiện tất cả các bài chụp mà bạn sẽ cần trong khi thực hiện và thưởng thức hình ảnh độ phân giải cực cao trong mỗi lần chụp. Bạn sẽ có thể xem tất cả các chi tiết lâm sàng và giải phẫu với độ chính xác tối đa.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tư thế mặt đối mặt: I-Max có laser và kẹp để định vị trực diện, cách dễ nhất và hiệu quả nhất để bệnh nhân của bạn được chụp.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiếm không gian sàn: Khái niệm treo tường mang tính cách mạng giúp I-Max và I-Max 3D nhanh chóng và dễ cài đặt. Hơn nữa, điều đó có nghĩa là bạn hoàn toàn không mất diện tích sàn. Không thể dễ dàng hơn để định vị bệnh nhân của bạn</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện trực quan: Một tính năng độc đáo khác của I-Max là giao diện thân thiện với người dùng và trực quan. Các công cụ hình ảnh và bộ lọc nâng cao của nó được tích hợp tự động vào phần mềm điều khiển.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tương thích với phần mềm: Các sản phẩm trong phạm vi I-Max tương thích với tất cả các gói phần mềm quản lý chính trên thị trường</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tỷ lệ hiệu quả / đầu tư tốt nhất: I-Max được coi là cung cấp tỷ lệ Đầu tư / Hiệu suất tốt nhất, với chi phí mua, giao hàng và lắp đặt thấp hơn và bảo trì dễ dàng hơn.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhỏ gọn và nhẹ: Lựa chọn công nghệ tốt nhất chiếm ít không gian nhất. Tự do đi lại phẫu thuật với thiết bị I-Max rất nhỏ gọn này chỉ nặng 62kg và được phát minh theo khái niệm "không gian sàn".</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 chương trình 2D: I-Max rất trực quan và dễ sử dụng. Với 24 chương trình 2D khác nhau, nó được thiết kế hoàn hảo để đáp ứng mọi yêu cầu của bạn</p> |  | Bóng phát tia, main ,... |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2021-04-24 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2021-04-24
1821 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | BSM-6301K | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ |  | Nhóm 3 |  |  | 380000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-22 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Monitor BSM-6301K có chức năng di chuyển dữ liệu. Thông tin bệnh nhân và dữ liệu xem lại có thể chuyển tới một máy khác bằng việc ngắt kết nối đầu vào từ một monitor và kết nối với một monitor khác.</p><p class="ql-align-justify">Monitor có màn hình màu TFT độ phân giải cao, góc quan sát rộng. Có thể hiển thị lên đến 15 dạng sóng trên bất kỳ monitor nào.</p><p>Nâng cao khả năng phát hiện loạn nhịp giúp phân tích ECG đa kênh. Phương pháp kết hợp đa mẫu giảm thiểu cảnh báo sai và đảm bảo các phát hiện chất lượng cao. Có thể lưu trữ lên đến 16.384 đoạn loạn nhịp.</p><p class="ql-align-justify">Khi các monitor được kết nối với nhau bằng mạng theo dõi bệnh nhân LS-net, monitor có thể hiển thị dữ liệu từ các monitor khác nhau, cả hiển thị riêng và hiển thị 20 giường.</p><p class="ql-align-justify">Có thể lưu đến 72 giờ sự kiện ST, và hiển thị lên đến 72 giờ sóng ECG toàn phần và 4 thông số khác.</p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-04-22 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-04-22
1822 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh âm sâu ≤ -86 độ C | Tủ lạnh âm sâu -86 độ C ≥ 500L | MDF-U55V-PE | PHC Corporation | Nhật Bản | PHC Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | Nhật Bản | Nhóm 6 |  |  | 605000000 | t | Cái | true | 2021-07-02 | 2021-12-31 | <ul><li>Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485</li></ul> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đỡ mẫu: 03 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dao cạy tuyết: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chìa khóa tủ: 01 bộ</p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-07-02 | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-07-02
1823 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | BSM-3562 | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ |  | Nhóm 3 |  |  | 260000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-04 | 2021-06-30 | <p><strong style="color: black;"><em>Lắp đặt linh hoạt</em></strong></p><ul><li>Gọn nhẹ có màn hình rộng nhưng chân đế nhỏ. Có thể đặt&nbsp;máy ở bất kì đâu để thuận tiện chăm sóc bệnh nhân hiệu quả nhất.</li><li>Lựa chọn thêm bộ wireless LAN: Máy theo dõi di động khi kèm bộ wireless LAN</li></ul><p><strong style="color: black;"><em>Lựa chọn các thông số linh hoạt:</em></strong><span style="color: black;">&nbsp;Các thông số chính xác bạn cần cho ICU, CCU, OR và ER</span></p><p><strong style="color: black;"><em>Chất lượng cao:</em></strong><span style="color: black;">&nbsp;Thiết kế chắc chắn và sản phẩm chất lượng có tuổi thọ sử dụng cao.</span></p><p><strong style="color: black;"><em>Hoạt động trực quan:</em></strong><span style="color: black;">&nbsp;Màn hình chạm cho phép truy cập trực tiếp những gì bạn muốn</span></p><p><strong style="color: black;"><em>PWTT kích hoạt đo NIBP:</em></strong><span style="color: black;">&nbsp;Dùng cho bệnh nhân không cần theo dõi huyết áp xâm nhập.</span></p><p><strong style="color: black;"><em>Dễ dàng xem lại bằng cách truy cập vào dữ liệu lịch sử:</em></strong><em style="color: black;">&nbsp;</em><span style="color: black;">Lên tới 24 giờ (lựa chọn thêm 72 giờ) của 5 vết sóng lựa chọn. Bảng xu hướng tín hiệu sống, bảng xu hướng NIBP, đồ thị xu hướng, gọi lại loạn nhịp, hiển thị hoàn toàn, và lịch sử báo động được cung cấp để xem lại toàn diện</span></p><p><strong style="color: black;">Chức năng chuỗi giường bệnh</strong><span style="color: black;"> cho phép bạn theo dõi giường khác kể cả khi không có máy monitor trung tâm.&nbsp;</span></p><p><em style="color: black;">Cổng HL7:</em><span style="color: black;">&nbsp;Cổng HL7 kết nối mạng lưới monitor LS-NET tới bệnh viện và hệ thống thông tin y tế (HIS, CIS).</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-03-04 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-03-04
1824 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU 2D | HS50 | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, nhi khoa, tim mạch.</p> | <ul type="disc"> <li>Máy chính</li> <li>Màn hình hiển thị</li> <li>Màn hình cảm ứng</li> <li>Đầu dò 2D Convex</li> <li>Đầu dò 2D Linear</li> <li>Chương trình siêu âm 2D</li> <li>Chương&nbsp;trình&nbsp;Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung</li> </ul> | <ol> <li>Đầu dò 2D Transvaginal: 250.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Convex: 300.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 3D/4D: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi sức căng&nbsp;(E-Strain): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đa tia (Multivision): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch&nbsp;(Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cản âm (CEUS): 150.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số HS50</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”&nbsp;</li> <li>Màn hình cảm ứng LCD 10.1"</li> <li>03 ổ cắm đầu dò</li> <li>Đầu dò 2D Convex&nbsp;</li> <li>Đầu dò 2D Linear</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh phân giải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng 512GB</li> </ul> <ul> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-11-02 | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2021-03-29
1825 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy khoan đa năng | Máy xay cắt bệnh phẩm nội soi | UNIDRIVE SIII + ROTOCUT G2 | Karl Storz SE & Co. KG | Đức,Thụy Sĩ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức |  | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh |  | Nhóm null |  |  | 970000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-10 | 2021-12-31 | <p>Máy xay cắt bệnh phẩm qua đường nội soi ổ bụng kèm bộ phụ kiện đi kèm</p> | <p>Bao gồm:</p><p>01 Máy điều khiển mô tơ xay cắt bệnh phẩm UNIDRIVE S III</p><p>01 Mô tơ xay cắt bệnh phẩm nội soi ROTOCUT G2</p><p>01 Hộp tiệt khuẩn và bảo quản Mô tơ xay cắt</p><p>01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn</p><p><br></p> |  | <p>Máy có thể biến đổi tốc độ quay liên tục.</p><p>Có thể cài đặt trước thông số vòng quay</p><p>Điều khiển số vòng quay và mô men xoắn bằng bộ vi xử lý Tự động nhận biết được tay cầm</p><p>Có thể tích hợp máy hút trong chế độ kết hợp.</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-05-10 | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-05-10
1826 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU 3D/4D CAO CẤP | HERA i10 | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH |  | Nhóm 4 |  |  | 4880000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</p> | <ul> <li>Máy chính</li> <li>Màn hình hiển thị</li> <li>Màn hình cảm ứng</li> <li>Đầu dò 2D Convex</li> <li>Đầu dò 3D/4D Convex</li> <li>Đầu dò 2D Transvaginal</li> <li>Chương trình siêu âm 2D, 3D, 4D</li> <li>Chương trình Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung</li> </ul> | <ol> <li>Đầu dò 2D Linear: 200.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Linear: 350.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dày thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát khôi u buồng trứng (IOTA): 110.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm khối 4D siêu phân giải (HDVI): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Dioppler vi mạch (MV Flow): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương TRình doppler màu 3D (Lumi Flow): 180.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tinh thể (CrytalVue): 280.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số HERA i10</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>Màn hình cảm ứng 13.3”</li> <li>Ghế tựa lưng có thể điều chỉnh nâng hạ</li> <li>04 ổ cắm đầu dò</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh phân giải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng HDD 1TB</li> </ul> <ul> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-11-02 | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2021-03-29
1827 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D, đàn hồi mô | ClearVue 850 | Philips Healthcare (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Philips Ultrasound, Inc. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Vietmed HCM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-11-15 | <p>Hệ thống siêu âm hiện đại ClearVue 850 với chức năng siêu âm 3D/4D tạo ra những cải tiến trong việc tạo ảnh, công thái học và tiến độ công việc, đem lại giá trị tuyệt vời cho hình ảnh siêu âm chẩn đoán. Với những nét đặc trưng của công nghệ Active Array của Philips, ClearVue 850 đã tích hợp những công nghệ tạo ảnh độc đáo trong đầu dò cho hiệu quả tạo ảnh tuyệt vời trên một hệ thống siêu âm được thiết kế nhỏ gọn và có giá thành hợp lý.&nbsp;</p><p>Máy có tính năng siêu âm đàn hồi mô định tính.</p> | <ul> <li>Máy chính được thiết kế dạng xe đẩy, có 4 bánh xe và phanh hãm : 01 bộ</li> <li>Màn hình LED màu &nbsp;19” đồng bộ với máy chính: 01 bộ</li> <li>Bảng điều khiển đồng bộ với máy có giá đỡ đầu dò: 01 bộ</li> <li>Đầu dò tổng quát ổ bụng đa tần số 2.0 đến&nbsp; 5.0 MHz: 01 cái</li> <li>Đầu dò khối đa tần số 2.0 đến 6.0 MHz: 01 cái</li> <li>Đầu dò tuyến tính tần số 5.0 đến 12.0 MHz: 01 cái</li> <li>Ổ cắm đầu dò siêu âm : 04 cổng</li> <li>Lọ gel siêu âm tiêu chuẩn 250ml: 01 lọ</li> <li>Dây cáp nguồn điện: 01 bộ</li> <li>Dây cáp điện tim ECG: 01 bộ</li> <li>Phần mềm thăm khám và thước đo trọn gói cài sẵn: 01 bộ</li> <li>Phần mềm siêu âm 4D : 01 bộ</li> <li>Phần mềm đo lớp nội trung mạc (IMT): 01 bộ</li> <li>Phần mềm đàn hồi mô định tính : 01 bộ</li> <li>Máy in nhiệt đen trắng hãng SONY UP-D898MD: 01 bộ</li> </ul> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2021-03-15 | Công ty TNHH Vietmed HCM | 2021-03-15
1828 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM TỔNG QUÁT ĐÀN HỒI ĐỊNH LƯỢNG MÔ | RS85 | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 3197900000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm đàn hồi định lượng mô dùng trong chẩn đoán tổng quát</p> | <ul> <li>Máy chính</li> <li>Màn hình hiển thị</li> <li>Màn hình cảm ứng</li> <li>Đầu dò 2D Convex</li> <li>Đầu dò 2D Linear</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi định lượng mô gan</li> <li>Chương trình định lượng tuyến giáp, tuyến vú</li> <li>Chương trình Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung</li> </ul> | <ol> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Linear: 300.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Transvaginal: 250.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Dioppler vi mạch (MV Flow): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương Trình Doppler màu 3D (Lumi Flow): 180.000.000 VNĐ</li> <li>Gói chương trình định lượng gan chuyên sâu (HRI, TSI, TAI): 680.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Có chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc 13485, EC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Điện áp sử dụng: 100 - 240VAC, 50/60Hz&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> <li>Môi trường hoạt động: Nhiệt độ 10°C - 35°C</li> <li>Độ ẩm 30% - 75%&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <ul> <li>Màn hình LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Màn hình cảm ứng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Đầu dò tổng quát Convex&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Đầu dò tuyến tính Linear</li> <li>Đầu dò tim Phased Array&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, tim, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú, cơ xương khớp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Có chương trình siêu âm đàn hồi mô gan định lượng Shearwave&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi mô tuyến vú định lượng Shearwave&nbsp;</li> <li>Có chương trình hoà ảnh Fusion&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Đầy đủ Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow, Doppler liên tục&nbsp;&nbsp;</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu Sonoview</li> <li>Ổ đĩa SSD 512GB</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-11-02 | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2021-03-29
1829 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Nguồn sáng lạnh nội soi | Power LED 175 SCB | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | Karl Storz SE & Co. KG | Đức |  | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh |  | Nhóm null |  |  | 260000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-10 | 2021-12-31 | <p>Nguồn sáng lạnh công nghệ LED, dùng trong Phẫu thuật nội soi, có liên kết để điều khiển với hệ thống Phẫu thuật nội soi của Hãng Karl Storz</p> | <p>Bao gồm:</p><p>01 Máy chính Power LED 175 SCB</p><p>01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn theo máy</p> |  | <p> Sử dụng bóng đèn công nghệ LED </p><p>Chiếu sáng tương tự với công nghệ của bóng đèn Xenon. Tuổi thọ bóng đèn ≥ 30,000 giờ </p><p>Có khả năng điều chỉnh được cường độ sáng </p><p>Có cổng liên kết SCB để kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm Karl Storz </p><p>Nhiệt độ màu: 6400K </p> | [5 empty] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-05-10 | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-05-10
1830 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang răng | Máy chụp X-Quang răng cận chóp | RXDC | Cefla S.C - Stern Weber | Italy | Cefla S.C - Stern Weber | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | Italy | Nhóm 3 |  |  | 176000000 | t | Cái | true | 2021-04-24 | 2022-04-24 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị nhập khẩu mới 100%. Thuộc G7</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001, ISO 13485, CE, FDA.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường làm việc:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 40<sup>0</sup>C</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tối đa: 75%</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực hơi 700 ~ 1060 hPa</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đèn: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cánh tay đòn đôi: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cánh tay đòn đơn: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển có dây – màn hình kỹ thuật số: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu côn rời hình tròn: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống bo điều khiển: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đế gắn tường và các phụ kiện kèm theo: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ</p><p><br></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | 2021-04-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | 2021-04-24
1831 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Đai treo giữ khớp vai L2 | PN-DTD | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 92400 | t | Cái | true | 2021-07-02 | 2022-12-31 | <p>Đai treo giữ khớp vai L2&nbsp;&nbsp;</p> | <p>- KT :&nbsp;40 cm x 22cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p>Đai treo giữ khớp vai L2&nbsp;&nbsp;</p><p>- Đeo để nâng đỡ khớp vai , tránh xệ khớp vai khi cơ vùng vai còn yếu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT :&nbsp;40 cm x 22cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-07-02 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-07-02
1832 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | Karl Storz SE & Co. KG | Đức |  | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh |  | Nhóm null |  |  | 1200000000 | t | Bộ | true | 2021-05-10 | 2021-12-31 | <p>Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi Ổ bụng</p> | <p>Bao gồm:</p><p>Ống kính nội soi HOPKINS</p><p>Trocar</p><p>Forceps / kẹp / kéo Clickline</p><p>Phương tiện vệ sinh dụng cụ</p> |  | <p>Ống kính soi HOPKINS sử dụng công nghệ thấu kính hình gậy độc quyền, giúp hình ảnh sáng rõ hơn, độ ổn định cao hơn kết cấu thông thường.</p><p>Ống kính soi HOPKINS tiệt trùng được bằng hơi nước ở nhiệt độ cao.</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-05-10 | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-05-10
1833 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi Sản phụ khoa | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi Sản phụ khoa | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | Karl Storz SE & Co. KG | Đức |  | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh |  | Nhóm null |  |  | 1100000000 | t | Bộ | true | 2021-05-10 | 2021-12-31 | <p>Bộ dụng cụ Phẫu thuật Nội soi phục vụ chuyên khoa Sản phụ khoa</p> | <p>Bao gồm:</p><p>Ống kính nội soi HOPKINS</p><p>Trocar</p><p>Forceps/kẹp nội soi</p><p>Phụ kiện vệ sinh cho dụng cụ nội soi</p> |  | <p>Ống kính soi HOPKINS sử dụng công nghệ thấu kính hình gậy độc quyền, giúp hình ảnh sáng rõ hơn, độ ổn định cao hơn kết cấu thông thường.</p><p>Ống kính soi HOPKINS tiệt trùng được bằng hơi nước ở nhiệt độ cao.</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-05-10 | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-05-10
1834 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy đúc bệnh phẩm | Máy đúc bệnh phẩm | TEC 2900 | Histo-Line Laboratories Srl. | Italy | Histo-Line Laboratories Srl. | Italy | ["2021"] | Công ty TNHH Phát triển Công nghệ An Đô | Italy | Nhóm 3 |  |  | 560000000 | t | Bộ | true | 2021-06-17 | 2023-06-16 | <p><strong style="color: windowtext;">Máy đổ khuôn vùi mô</strong></p><p><em style="color: windowtext;">Model: TEC2900</em></p><p><em style="color: windowtext;">Hãng sản xuất: Histoline – Italia</em></p><p><em style="color: windowtext;">Xuất xứ: Italia</em></p><p><em style="color: windowtext;">Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, CE IVD</em></p><p><strong style="color: windowtext;">Bộ phận làm việc:</strong></p><p><span style="color: windowtext;">Khay khuôn đúc và cassette đúc mô có thể tháo lắp và có thể được cài đặt ở các nhiệt độ khác nhau</span></p><p><span style="color: windowtext;">Bộ giữ forcep nhiệt có thể được cài đặt ở nhiệt độ thích hợp</span></p><p><span style="color: windowtext;">Bề mặt làm việc rộng lớn được thiết kế theo kiểu nhân trắc cho phép xử lý nhiều mẫu ở cùng thời điểm và tạo tư thế thao tác thuận lợi cho người dùng</span></p><p><span style="color: windowtext;">Núm cài đặt cho phép điều chỉnh dòng paraffin chính xác</span></p><p><strong style="color: windowtext;">Bộ phận làm lạnh:</strong></p><p><span style="color: windowtext;">Bộ phận làm lạnh với mặt bàn làm lạnh rộng lớn, với hiệu ứng Petier được thiết kế để định hướng cho cả mẫu bé và lớn ( Mega Cassettes)</span></p><p><span style="color: windowtext;">Vùng nhiệt độ điều khiển từ nhiệt độ phòng xuống tới -5</span><sup style="color: windowtext;">o</sup><span style="color: windowtext;">C</span></p><p><span style="color: windowtext;">Bề mặt làm việc lớn cho phép rót tối ưu paraffin vào trong 2 khay và cho phép xử lý nhiều mẫu ở cùng thời điểm</span></p><p><span style="color: windowtext;">Nhiệt độ có thể cài đặt từ nhiệt độ phòng tới +99</span><sup style="color: windowtext;">o</sup><span style="color: windowtext;">C và có thể được điều chỉnh thông qua control panel</span></p> | <p>Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn</p> | <p><span style="color: windowtext;">Máy chính</span></p><p><span style="color: windowtext;">Modun đúc khối nến</span></p><p><span style="color: windowtext;">Modun làm lạnh</span></p><p><span style="color: windowtext;">Modun điều nhiệt</span></p><p><span style="color: windowtext;">Bình chứa sáp</span></p><p><span style="color: windowtext;">Bộ phụ kiện chuẩn</span></p><p>Hướng dẫn sử dụng</p> | <p><strong style="color: windowtext;"><u>Tính năng kỹ thuật của bộ điều khiển chính trung tâm</u></strong></p><p><strong style="color: windowtext;">Vùng nhiệt độ:</strong></p><p><span style="color: windowtext;">Bàn điều khiển chính: 30</span><sup style="color: windowtext;">o</sup><span style="color: windowtext;">C - 80</span><sup style="color: windowtext;">o</sup><span style="color: windowtext;">C với bước điều chỉnh 1</span><sup style="color: windowtext;">o</sup><span style="color: windowtext;">C</span></p><p><span style="color: windowtext;">Khay bên trái: 30</span><sup style="color: windowtext;">o</sup><span style="color: windowtext;">C - 80</span><sup style="color: windowtext;">o</sup><span style="color: windowtext;">C với bước điều chỉnh 1</span><sup style="color: windowtext;">o</sup><span style="color: windowtext;">C</span></p><p><span style="color: windowtext;">Khay bên phải: 30</span><sup style="color: windowtext;">o</sup><span style="color: windowtext;">C - 80</span><sup style="color: windowtext;">o</sup><span style="color: windowtext;">C với bước điều chỉnh 1</span><sup style="color: windowtext;">o</sup><span style="color: windowtext;">C</span></p><p><span style="color: windowtext;">Bàn làm việc: 30</span><sup style="color: windowtext;">o</sup><span style="color: windowtext;">C - 80</span><sup style="color: windowtext;">o</sup><span style="color: windowtext;">C với bước điều chỉnh 1</span><sup style="color: windowtext;">o</sup><span style="color: windowtext;">C</span></p><p><strong style="color: windowtext;">Dung tích:</strong></p><p><span style="color: windowtext;">Bể chứa paraffin: 6 lít</span></p><p><span style="color: windowtext;">Khay đúc/cassette trái: 1.4 lít</span></p><p><span style="color: windowtext;">Khay đúc/cassette phải: 1.4 lít</span></p><p><strong style="color: windowtext;">Kích thước:</strong></p><p><span style="color: windowtext;">Bề mặt làm việc nóng: 370 × 80 mm</span></p><p><span style="color: windowtext;">Vùng làm lạnh: 80 × 50 mm</span></p><p><span style="color: windowtext;">Kích thước toàn bộ (W×D×H): 600×650×460mm</span></p><p><span style="color: windowtext;">Trọng lượng: 30kg</span></p><p><span style="color: windowtext;">Nguồn điện: 220V/50Hz</span></p><p><span style="color: windowtext;">Công suất: 650 VA</span></p><p><br></p> |  | Bộ điều khiển, bàn lạnh, kinh lúp, bàn nóng, bo mạch chủ, cảm biến nhiệt độ | Paraffin, cassette |  |  | Công ty TNHH Phát triển Công nghệ An Đô | 2021-06-17 | Công ty TNHH Phát triển Công nghệ An Đô | 2021-06-17
1835 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU 3D/4D | HS40 | Samsung Medison Co. Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co. Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1600000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</p> | <ul type="disc"> <li>Máy chính</li> <li>Màn hình hiển thị</li> <li>Màn hình&nbsp;cảm&nbsp;ứng</li> <li>Đầu dò 2D Convex</li> <li>Đầu dò 2D Transvaginal</li> <li>Đầu dò 3D/4D Convex</li> <li>Chương trình siêu âm 2D, 3D, 4D</li> <li>Chương trình&nbsp;Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung</li> </ul> | <ol> <li>Đầu dò 2D Linear: 150.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng&nbsp;cơ tim&nbsp;(Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch&nbsp;(Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú&nbsp;(S-Detect): 300.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>ệ thống máy chính kỹ thuật số HS40</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>Màn hình điều khiển cảm ứng 10.1”</li> <li>03 ổ cắm đầu dò hoạt động đồng thời</li> <li>01 đầu dò Convex&nbsp;</li> <li>01 đầu dò âm đạo&nbsp;</li> <li>01 đầu dò 3D/4D Convex</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú, tim mạch</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh tăng cường dải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng SSD 512GB</li> </ul> <ul> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-10-30 | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2021-03-29
1836 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU 2D | HS40 | Samsung Medison Co. Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co. Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, nhi khoa, tim mạch.</p> | <ul> <li>Máy chính</li> <li>Đầu dò 2D Convex</li> <li>Đầu dò 2D&nbsp;Transvaginal</li> <li>Chương trình siêu âm 2D, Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung</li> </ul> | <ol> <li>Đầu dò 3D Convex: 250.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Linear: 150.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 3D/4D: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch&nbsp;(Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú&nbsp;(S-Detect): 300.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>Màn hình điều khiển cảm ứng 10.1”</li> <li>03 ổ cắm đầu dò hoạt động đồng thời</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú, tim mạch</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh tăng cường dải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng 512GB</li> </ul> <ul> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-10-30 | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2021-03-29
1837 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân | Neptune 12''TS | Siare Engineering International Group S.r.l. | Italy | Siare Engineering International Group S.r.l. | Italy |  | Công ty TNHH thuong mại dịch vụ kỹ thuật Ngọc Diệp | Italy | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2022-12-30 | <p><strong>Thông tin chung về thiết bị</strong></p><p>- Máy theo dõi bệnh nhân được thiết kế sử dụng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh</p><p>- Theo dõi các thông số:</p><ul><li>Điện tim ECG</li><li>Nhịp thở</li><li>Nhiệt độ</li><li>Huyết áp không xâm lấn NIBP</li><li>Độ bão hòa Ôxy trong máu SpO2</li><li>Huyết áp xâm lấn IBP</li><li>Nồng độ CO2 cuối kỳ thở ra (EtCO2)</li></ul> | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Máy chính: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo điện tim và nhịp thở: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo nhiệt độ: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo SpO2 : 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo huyết áp xâm lấn: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo EtCO2 dòng chính: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></p> | [7 empty] | Công ty TNHH thuong mại dịch vụ kỹ thuật Ngọc Diệp | 2020-11-30 | Công ty TNHH thuong mại dịch vụ kỹ thuật Ngọc Diệp | 2020-12-01
1838 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Vista 120S | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Trung Quốc | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-21 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng TFT 305 mm (12.1")</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hiển thị lên đến 13 dạng sóng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Theo dõi xu hương tăng cường</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ dữ liệu xu hướng lên đến 150 giờ cho tất cả các tham số ở định dạng bảng và đồ họa</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ tới 1200 phép đo NIBP và 200 sự kiện báo động</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 giờ hiển thị đầy đủ</p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Cáp điện tim ECG 3 điện cực: 01 cái</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Dây nối cáp điện tim: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến đo SpO<sub>2</sub> dạng kẹp ngón, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Cáp nối cảm biến SpO<sub>2</sub>: 01 cái</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Bao đo huyết áp cho người lớn, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp cho trẻ em, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nối đo huyết áp không xâm lấn NIBP: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến đo nhiệt độ da: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đo huyết áp xâm lấn IBP: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đo EtCO<sub>2</sub>: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in nhiệt: 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><span style="color: black;">Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-21 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1839 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | BSM-3763 | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 260000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-29 | 2021-12-31 | <p><strong><u>Phù hợp để bên cạnh bạn: Màn hình hiển thị rộng 15 inch:</u></strong></p><p><em>Lắp đặt linh hoạt</em></p><ul><li>Gọn nhẹ có màn hình rộng nhưng chân đế nhỏ. Có thể đặt&nbsp;máy ở bất kì đâu để thuận tiện chăm sóc bệnh nhân hiệu quả nhất.</li><li>Lựa chọn thêm bộ wireless LAN: Máy theo dõi di động khi kèm bộ wireless LAN</li></ul><p><em>Lựa chọn các thông số linh hoạt:</em> Các thông số chính xác bạn cần cho ICU, CCU, OR và ER</p><p><em>Chất lượng cao:</em> Thiết kế chắc chắn và sản phẩm chất lượng có tuổi thọ sử dụng cao.</p><p><em>Hoạt động trực quan:</em> Màn hình chạm cho phép truy cập trực tiếp những gì bạn muốn</p><p><strong><u>Các đặc điểm chung của máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden.</u></strong></p><p>Hệ thống cáp thông minh – công nghệ kết nối mới: Khi bạn cắm Cáp thông minh vào ổ nối đa chức năng, nó tự động xác nhận loại thông số và bắt đầu đo. Sự kết hợp giữa các thông số cơ bản cố định và thông số kết nối linh hoạt cho phép theo dõi linh hoạt cho từng trường hợp bệnh nhân. Bạn có thể hoàn thiện bộ kết nối linh hoạt với mức giá tối thiểu mà không phải khó chịu với hệ thống kết nối truyền thống.</p><p><strong><u>Máy theo dõi chất lượng cao tăng cường độ chính xác</u></strong></p><p><em>PWTT kích hoạt đo NIBP:</em> Dùng cho bệnh nhân không cần theo dõi huyết áp xâm nhập.</p><p><em>Dễ dàng xem lại bằng cách truy cập vào dữ liệu lịch sử: </em>Lên tới 24 giờ (lựa chọn thêm 72 giờ) của 5 vết sóng lựa chọn. Bảng xu hướng tín hiệu sống, bảng xu hướng NIBP, đồ thị xu hướng, gọi lại loạn nhịp, hiển thị hoàn toàn, và lịch sử báo động được cung cấp để xem lại toàn diện</p><p><strong><u>Mạng lưới các máy theo dõi bệnh nhân:</u></strong></p><p>Chức năng chuỗi giường bệnh cho phép bạn theo dõi giường khác kể cả khi không có máy monitor trung tâm.&nbsp;</p><p><em>Cổng HL7:</em> Cổng HL7 kết nối mạng lưới monitor LS-NET tới bệnh viện và hệ thống thông tin y tế (HIS, CIS).</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-10 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-01-29
1840 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Dao tạo vạt giác mạc | LAS-020 (20001-5200) | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 1355000 | t | Cái | false | 2021-07-02 | 2021-10-02 | <p>Dao tạo vạt giác mạc, code: 20001-5200 / 20001-5300</p> | <p>Dao tạo vạt giác mạc, code: 20001-5200 / 20001-5300</p> |  | <p>Dao tạo vạt giác mạc, code: 20001-5200 / 20001-5300</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-02
1841 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | GIƯỜNG BỆNH NHÂN INOX | GT11 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 12190000 | t | Cái | false | 2021-04-03 | 2022-12-31 | <p>- KT : Dài-Rộng-Cao ~1900-900-540mm</p><p><br></p> | <p>- KT : Dài-Rộng-Cao ~1900-900-540mm</p><p><br></p> |  | <p> KT : Dài-Rộng-Cao ~1900-900-540mm</p><p> Không đệm, không bô</p><p> Chân và mặt tháo rời, lắp ghép bằng khớp côn</p><p> Khung giường inox hộp 30x60x0.8 và 10x40x0.5</p><p> Chân giường inox ống 32x0.8</p><p> Cọc màn inox ống 16x0.6</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-03 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-05
1842 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm tim 3 đầu dò | MyLabX6 | Esaote S.p.A | Italy | Esaote S.p.A | Italy | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Italy | Nhóm null |  |  | 1650000000 | t | Bộ | true | 2020-11-12 | 2021-09-30 | <p>Máy siêu âm tim 3 đầu dò</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-11-12 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-07-02
1843 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D | Resona 7 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 3408000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-18 | 2021-12-31 | <p>Là máy siêu âm cao cấp với các giải pháp thông minh cho siêu âm phụ khoa, tim mạch, ...</p><p>Với trung tâm đặt tại thung lũng silicon, Mỹ, Resona 7 có công nghệ ZST, dữ liệu kênh dựa trên ZST là một đổi mới đột phá tiêu biểu cho cuộc cách mạng công nghệ siêu âm</p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính với màn hình màu LED 21.5’’ : 01 bộ</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng 12.1’’: 01 bộ</span></p><p>-&nbsp;<span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cổng cắm đầu dò: 04 cổng sẵn, 1 cổng chờ</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;Phần mềm và thước đo trọn gói cài đặt sẵn: 01 bộ</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò convex: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò linear<span style="color: black;">: 01 c</span>ái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò 4D: 01 c<span style="color: black;">ái</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò tim : <span style="color: black;">01 cái</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò âm đ<span style="color: black;">ạo: 01 cái</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2020-11-24 | Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam | 2021-06-22
1844 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | ĐÈN MỔ 2 NHÁNH TREO TRẦN | L/M200 | Dentis Co., Ltd | Hàn Quốc | Dentis Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 530000000 | t | Cái | true | 2021-04-24 | 2021-12-31 | <p><strong>Model: L/M200</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Dentis CO.,LTD</strong></p><p><strong> Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020 trở đi</strong></p> | <p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đèn mổ 2 nhánh treo trần L/M200</p><p>'- 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p><strong><em><u>Thông số kĩ thuật:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng: 160.000 + 120.000 lux</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính trướng sáng d10: 20 ~ 30 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính trướng sáng d50: 12 ~ 18 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tỉ lệ d50/d10: &gt; 0,55</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu trường sáng tại 20%: 150 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu trường sáng tại 60%: 85 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu (3 mức): 3800/4300/4800 K</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số hoàn màu Ra: 95</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng bức xạ: 3,49 mW/m<sup>2</sup>.lx</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng chiếu sáng: 546,7 W/m<sup>2</sup></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ Endo: Cường độ sáng: 8000 lux</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-24 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-24
1845 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số (dùng cho cả nhi sơ sinh) | BSM-3562 | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ |  | Nhóm 3 |  |  | 290000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-11 | 2021-09-11 | <p><strong style="color: black;"><em>Lắp đặt linh hoạt</em></strong></p><ul><li>Gọn nhẹ có màn hình rộng nhưng chân đế nhỏ. Có thể đặt&nbsp;máy ở bất kì đâu để thuận tiện chăm sóc bệnh nhân hiệu quả nhất.</li><li>Lựa chọn thêm bộ wireless LAN: Máy theo dõi di động khi kèm bộ wireless LAN</li></ul><p><strong style="color: black;"><em>Lựa chọn các thông số linh hoạt:</em></strong><span style="color: black;">&nbsp;Các thông số chính xác bạn cần cho ICU, CCU, OR và ER</span></p><p><strong style="color: black;"><em>Chất lượng cao:</em></strong><span style="color: black;">&nbsp;Thiết kế chắc chắn và sản phẩm chất lượng có tuổi thọ sử dụng cao.</span></p><p><strong style="color: black;"><em>Hoạt động trực quan:</em></strong><span style="color: black;">&nbsp;Màn hình chạm cho phép truy cập trực tiếp những gì bạn muốn</span></p><p><strong style="color: black;"><em>PWTT kích hoạt đo NIBP:</em></strong><span style="color: black;">&nbsp;Dùng cho bệnh nhân không cần theo dõi huyết áp xâm nhập.</span></p><p><strong style="color: black;"><em>Dễ dàng xem lại bằng cách truy cập vào dữ liệu lịch sử:</em></strong><em style="color: black;">&nbsp;</em><span style="color: black;">Lên tới 24 giờ (lựa chọn thêm 72 giờ) của 5 vết sóng lựa chọn. Bảng xu hướng tín hiệu sống, bảng xu hướng NIBP, đồ thị xu hướng, gọi lại loạn nhịp, hiển thị hoàn toàn, và lịch sử báo động được cung cấp để xem lại toàn diện</span></p><p><strong style="color: black;">Chức năng chuỗi giường bệnh</strong><span style="color: black;"> cho phép bạn theo dõi giường khác kể cả khi không có máy monitor trung tâm.&nbsp;</span></p><p><em style="color: black;">Cổng HL7:</em><span style="color: black;">&nbsp;Cổng HL7 kết nối mạng lưới monitor LS-NET tới bệnh viện và hệ thống thông tin y tế (HIS, CIS).</span></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-03-11 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-03-11
1846 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy Monitor Theo Dõi Bệnh Nhân 7 Thông Số | M747 | Meditec International England Limited | Anh | Meditec International England Limited | Anh |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Anh | Nhóm 3 |  |  | 205000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p><strong>Máy Monitor Theo Dõi Bệnh Nhân 7 Thông Số</strong></p><p>Model: M747</p><p>Hãng sản xuất: MEDITEC ENGLAND</p><p>Nước sản xuất: ANH QUỐC (EU)</p> | <p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Cấu hình cung cấp:</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">• Máy chính: 1 cái</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">• Cáp điện tim 5 sợi: 1 sợi</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">• Điện cực dán: 1 túi</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">• Dây và Bao đo huyết áp ( người lớn ): 1 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">• Cáp và Sensor SPO2 ( người lớn ): 1 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">• Đầu dò nhiệt độ da: 1 cái</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">• Dây lấy mẫu EtC02: 1 cái</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">• Cáp IBP: 1 sợi</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">• Transducer IBP: 1 cái</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">• Pin sạc, cáp nối đất, HDSD</span></p> | [7 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-01 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-01
1847 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện | IntelliVue MX550 | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH | Đức | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 1 |  |  | 787800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-06-30 | <p>- Máy theo dõi bệnh nhân thiết kế dạng module sử dụng được cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh</p><p>- Theo dõi các thông số:</p><ul><li>Điện tim ECG</li><li>Nhịp thở</li><li>Nhiệt độ</li><li>Huyết áp không xâm lấn NIBP</li><li>Độ bão hòa Ôxy trong máu SpO2</li><li>Huyết áp xâm lấn IBP</li><li>Nồng độ CO2 cuối kỳ thở ra (EtCO2)</li></ul> | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Máy chính: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo điện tim và nhịp thở: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo nhiệt độ: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo SpO2 : 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo huyết áp xâm lấn: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo EtCO2 dòng chính: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-30 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-20
1848 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | BSM-3562 | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 240000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-31 | <p><strong><u>Phù hợp để bên cạnh bạn: Màn hình hiển thị rộng, chân đế nhỏ.</u></strong></p> <p><em>Lắp đặt linh hoạt</em></p> <ul> <li>Gọn nhẹ có màn hình rộng nhưng chân đế nhỏ. Có thể đặt&nbsp; máy ở bất kì đâu để thuận tiện chăm sóc bệnh nhân hiệu quả nhất.</li> <li>Lựa chọn thêm bộ wireless LAN: Máy theo dõi di động khi kèm bộ wireless LAN</li> </ul> <p><em>Lựa chọn các thông số linh hoạt:</em> Các thông số chính xác bạn cần cho ICU, CCU, OR và ER</p> <p><em>Chất lượng cao:</em> Thiết kế chắc chắn và sản phẩm chất lượng có tuổi thọ sử dụng cao.</p> <p><em>Hoạt động trực quan:</em> Màn hình chạm cho phép truy cập trực tiếp những gì bạn muốn</p> <p><strong><u>Các đặc điểm chung của máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden.</u></strong></p> <p>Hệ thống cáp thông minh – công nghệ kết nối mới: Khi bạn cắm Cáp thông minh vào ổ nối đa chức năng, nó tự động xác nhận loại thông số và bắt đầu đo. Sự kết hợp giữa các thông số cơ bản cố định và thông số kết nối linh hoạt cho phép theo dõi linh hoạt cho từng trường hợp bệnh nhân. Bạn có thể hoàn thiện bộ kết nối linh hoạt với mức giá tối thiểu mà không phải khó chịu với hệ thống kết nối truyền thống.</p> <p><strong><u>Máy theo dõi chất lượng cao tăng cường độ chính xác</u></strong></p> <p><em>PWTT kích hoạt đo NIBP:</em> Dùng cho bệnh nhân không cần theo dõi huyết áp xâm nhập.</p> <p><em>Dễ dàng xem lại bằng cách truy cập vào dữ liệu lịch sử: </em>Lên tới 24 giờ (lựa chọn thêm 72 giờ) của 5 vết sóng lựa chọn. Bảng xu hướng tín hiệu sống, bảng xu hướng NIBP, đồ thị xu hướng, gọi lại loạn nhịp, hiển thị hoàn toàn, và lịch sử báo động được cung cấp để xem lại toàn diện</p> <p><strong><u>Mạng lưới các máy theo dõi bệnh nhân:</u></strong></p> <p>Chức năng chuỗi giường bệnh cho phép bạn theo dõi giường khác kể cả khi không có máy monitor trung tâm.&nbsp;</p> <p><em>Cổng HL7:</em> Cổng HL7 kết nối mạng lưới monitor LS-NET tới bệnh viện và hệ thống thông tin y tế (HIS, CIS).</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-04 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-12-31
1849 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện | Qube | Spacelabs Healthcare, Inc. | Mỹ | Spacelabs Healthcare, Inc. | Mỹ | ["2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An |  | Nhóm null |  |  | 555000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-30 | 2021-12-31 | <p> - Máy theo dõi bệnh nhân được sử dụng trong nhiều khoa phòng tại bệnh viện, giúp theo dõi các thông số: </p><p> + Điện tim (ECG)</p><p> + Nhịp thở</p><p> + Nhiệt độ</p><p> + Huyết áp không xâm lấn (NIBP),</p><p> + Huyết áp xâm lấm (IBP)</p><p> + Độ bão hòa Ôxy trong máu (SpO2)....</p><p> </p><p> (Các tính năng khác nhau tùy thuộc vào cấu hình đã mua)</p><p> - Khả năng chống va đập, chống hóa chất và chống sự xâm nhập của chất lỏng, tuổi thọ pin dài</p><p> - Tùy chỉnh chế độ xem màn hình</p><p> - Kết nối tới hệ thống monitor trung tâm giúp nâng cao theo dõi cảnh báo và năng suất làm việc&nbsp;</p> | <p> - Máy chính: 01 chiếc</p><p> - Bộ phụ kiện kèm theo: 01 bộ</p><p> - Tài liệu&nbsp;hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>Xem trong file tài liệu đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-12-30 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Bình An | 2020-12-30
1850 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu tim mạch 3 đầu dò | Vivid T8 | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. | Trung Quốc | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;Điện nguồn sử dụng: 220-240V, 50/60Hz;</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ hoạt động tối đa 35°C</p><p>-&nbsp;Độ ẩm hoạt động tối đa 80%</p> | <p>-&nbsp;01 Máy chính thiết kế dạng xe đẩy</p> <p>-&nbsp;01 Đầu dò Convex đa tần:</p> <p>- 01 Đầu dò Linear đa tần:</p> <p>- 01 Đầu dò Phased array đa tần</p> <p>- 01 Bộ phụ kiện</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-06-03
1851 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi đại tràng video | EC-530WL3/ EC-530WI3 | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 820000000 | t | Bộ | false | 2021-03-10 | 2021-08-30 | <p>Ống nội soi đại tràng video là ống nội soi sử dụng thăm khám đường tiêu hóa dưới với công nghệ CMOS Megapixel cho phép tạo hình ảnh độ nét cao và phù hợp với môi trường có độ nhiễu ảnh tương đối thấp, kết hợp cùng bộ xử lý và nguồn sáng nội soi cho phép hiển thị giao diện hình ảnh Full HD cao cấp.</p> | <p>Ống nội soi đại tràng video EC-530WL3 hoặc EC-530WI3</p><p>Kìm sinh thiết</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong><em>Model: EC-530WL3/EC-530WI3</em></strong></p><p>-Hướng quan sát nhìn thẳng</p><p>-Ống soi có 2 đường dẫn sáng</p><p>-Vùng quan sát:&nbsp;3.0 – 100mm</p><p>-Trường nhìn:&nbsp;140<sup>0</sup></p><p>-Đường kính đầu ống soi: 12.8mm</p><p>-Đường kính thân ống soi: 12.8mm</p><p>-Đường kính kênh sinh thiết:&nbsp;3.8 mm</p><p>-Phần uốn cong phần lên&nbsp;180<sup>0</sup>, phần xuống&nbsp;180<sup>0&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup></p><p>-Phần uốn cong qua trái 160<sup>0</sup>, phải 160<sup>0</sup></p><p>-Chiều dài làm việc: 1.520mm(WI3) – 1.690mm (WL3).</p><p>-Chiều dài toàn bộ :&nbsp;1.820mm(WI3) – 1.990mm (WL3).</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-03-10 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-10
1852 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi dạ dày video | EG-530WR | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 750000000 | t | Bộ | false | 2021-03-10 | 2021-08-30 | <p>Ống nội soi dạ dày video là ống nội soi sử dụng thăm khám đường tiêu hóa trên với công nghệ CMOS Megapixel cho phép tạo hình ảnh độ nét cao và phù hợp với môi trường có độ nhiễu ảnh tương đối thấp, kết hợp cùng bộ xử lý và nguồn sáng nội soi cho phép hiển thị giao diện hình ảnh Full HD cao cấp.</p> | <p>Ống nội soi dạ dày video EG-530WR</p><p>Kìm sinh thiết</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong><em>Model: EG-530WR</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-Hướng quan sát nhìn thẳng.</p><p>-Ống soi có 2 đường dẫn sáng.</p><p>-Vùng quan sát:&nbsp;4.0 – 100mm.</p><p>-Trường nhìn:&nbsp;140<sup>0</sup></p><p>-Đường kính đầu ống soi:&nbsp;9.4mm.</p><p>-Đường kính thân ống soi : 9.3mm.</p><p>-Đường kính kênh sinh thiết&nbsp;2.8mm.</p><p>-Phần uốn cong: phần lên&nbsp;210<sup>0</sup>, phần xuống&nbsp;90<sup>0&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup></p><p>-Phần uốn cong: qua trái 100<sup>0</sup>, phải 100<sup>0</sup></p><p>-Chiều dài làm việc&nbsp;1.100mm.</p><p>-Chiều dài toàn bộ&nbsp;1.400mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-03-10 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-10
1853 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | 250S | 250S | Amplivox Ltd | Anh | Amplivox Ltd | Anh |  | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 300000000 | t | Cái | false | 2021-01-28 | 2022-01-28 | <p>Buồng cách âm để đo thính lực và các test thính học khác</p> | <p>Buồng đo cách âm có bảng cắm và bàn để thiết bị đo</p><p>Ghế ngồi cho bệnh nhân</p><p>Cửa sổ kiếng cách âm 2 lớp</p><p>Hệ thống thông khí không ồn</p><p>Hệ thống chiếu sáng</p> |  | <p>Kích thước 730 x 990 x 1945 mm</p><p>Trọng lượng 295 kg ( net )</p> | [5 empty] | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2021-01-28 | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2021-01-28
1854 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện não | Máy điện não | Máy đo điện não đồ | CerebraLogik | Mennen Medical Ltd. | Israel | Mennen Medical Ltd. | Israel | ["2020"] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Và Đầu Tư Công Nghệ Hoa Thịnh |  | Nhóm 4 |  |  | 1050000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Máy mới 100%</p> <p>Tiêu chuẩn: Iso 13485, EC</p> <p>Xuất xứ: Israel</p> | <p>- Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số: 01 cái</p> <p>- Bộ kết nối tính hiệu điện não đồ EEG và aEEG: 01 bộ</p> <p>- Cáp đo điện não đồ: 02 bộ</p> <p>- Bộ cáp đo huyết áp xâm lấn BP: 01 bộ</p> <p>- Bộ cáp đo điện tim ECG: 01 cái</p> <p>- Bộ cáp đo huyết áp không xâm lấn NIBP: 01 bộ</p> <p>- Bao đo huyết áp: 01 cái</p> <p>- Bộ cáp kết nối cảm biến Spo2: 01 bộ</p> <p>- Cảm biến Spo2: 01 cái</p> <p>- Phần mềm đọc dữ liệu điện não trên máy tính: 01 hệ thống</p> | [7 empty] | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Và Đầu Tư Công Nghệ Hoa Thịnh | 2020-11-13 | Công ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Và Đầu Tư Công Nghệ Hoa Thịnh | 2020-11-13
1855 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi khí phế quản | Hệ thống nội soi khí phế quản chuẩn đoán thường quy | EPK-3000 | HOYA Corporation | Thái Lan | HOYA Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long |  | Nhóm 2 |  |  | 2200000000 | t | Hệ thống | false | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống nội soi phí phế quản chuẩn đoán thường quy nguồn sáng 150W</p> | <p>Hệ thống nội soi phí phế quản chuẩn đoán thường quy nguồn sáng 150W bao gồm:</p><p>1. Bộ xử lý hình ảnh nội soi EPK-3000: 01 bộ</p><p>2. Dây nội soi khí phế quản EB15-J10: 01 bộ</p><p>3. Màn hình Endovue 21'': 01 cái</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-04-14 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-04-14
1856 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ chấn thương chỉnh hình | BÀN MỔ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN - THỦY LỰC | JS-002 + JS-015 | Jinsol Medical | Hàn Quốc | Jinsol Medical | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 700000000 | t | Bộ | true | 2021-04-24 | 2021-12-31 | <p><strong>Model: JS-002 + JS-015</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Jinsol</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020 trở đi</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p> | <p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bàn chính JS-002</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cặp tay vịn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cặp đỡ vai</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cặp đỡ đầu gối</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cặp cố định ngực &amp; eo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Khay chứa nước thải</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Màn che</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Pedal điều khiển bàn mổ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ phụ kiện mổ chấn thương chỉnh hình JS-015</p> |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p><em><u>Bàn mổ chính JS-002:</u></em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt bàn (W x L): 510 x 2200mm (± 5%)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao điều chỉnh: 720 ~ 970mm (± 5%)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dốc xuôi/ Dốc ngược: 25˚</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng lưng: -30˚ (Lên) ~ 80˚ (Xuống)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng bên: 20˚ (Trái), 20˚ (Phải)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng chân: 0˚ ~ 90˚ (Xuống)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng đầu: 10˚ (Lên) ~ 90˚ (Xuống)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vị trí thận: 160˚</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vận hành:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện thủy lực</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần chân, phần đầu điều chỉnh bằng tay</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nệm: Nệm da nhân tạo 100mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 220V 50/60hz</p><p><em><u>Phụ kiện mổ chấn thương chỉnh hình JS-015</u></em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài: 1700 mm (± 5%)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao: 760 - 1,100mm (± 5%)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe: 2 bánh xe kích thước 2”, 2 bánh xe cố định</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá đỡ cố đinh xương chậu: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giày: 2 cái</p><p>- Trọng lượng: 74 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-24 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-24
1857 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi siêu âm dạ dày | VP-7000 | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 15000000000 | t | Hệ thống | false | 2021-03-03 | 2021-08-30 | <p>Hệ thống nội soi dạ dày, siêu âm tiêu hóa có chức năng chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm bằng các chế độ tăng cường hình ảnh với ánh sáng đặc biệt: BLI (Blue Light Image), BLI-bright, LCI (Linked Color Image). Hệ thống với dây soi sử dụng cảm biến thu hình công nghệ CMOS Megapixel cho phép tạo hình ảnh độ nét cao và phù hợp với môi trường có độ nhiễu ảnh tương đối thấp, cho phép hiển thị giao diện hình ảnh Full HD cao cấp.</p> | <p>Bộ xử lý hình ảnh VP-7000</p><p>Nguồn sáng BL-7000</p><p>Bộ xử lý hình ảnh nội soi siêu âm&nbsp;SU-1-S</p><p>Bộ xử lý hình ảnh đầu dò SP-900</p><p>Máy nội soi siêu âm dạ dày (linear) EG-580UT</p><p>Máy nội soi siêu âm dạ dày (radial)&nbsp;EG-580UR</p><p>Máy nội soi siêu âm khí phế quản EB-530US</p><p>Đầu dò siêu âm mỏng P2020-M</p><p>Kìm sinh thiết&nbsp;</p><p>Kìm sinh thiết&nbsp;</p><p>Bộ kiểm tra rò rỉ LT-7/ LT-7F</p><p>Bình nước WT-603</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-03-03 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-10
1858 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy siêu âm trị liệu | MÁY ĐIỆN XUNG 2 KÊNH KẾT HỢP VỚI SIÊU ÂM ĐA TẦN TRỊ LIỆU | CURATUR 701 | TUR Therapietechnik GmbH | Đức | TUR Therapietechnik GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà |  | Nhóm 3 |  |  | 325000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p>I. Thông tin chung</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 trở về sau</p><p>Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001 : 2008, ISO 13485 :2003, CE 0482</p><p>Đạt tiêu chuẩn : EN ISO 13485 : 2012 + AC : 2012</p> | <p>II. Cấu hình cơ bản</p><p>-&nbsp;01 Máy chính&nbsp;</p><p>-&nbsp;04 Điện cực điện xung </p><p>-&nbsp;04 Vỏ đựng điện cực</p><p>-&nbsp;02 Đai thắt điện cực </p><p>-&nbsp;01 Đầu siêu âm 1 &amp; 3MHz, 4cm2</p><p>-&nbsp;01 Lọ gel 250 mg</p><p>-&nbsp;01 Dây nguồn cung cấp </p><p>-&nbsp;01 Tài liệu HDSD Anh – Việt</p> |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u></em></strong></p><p>-&nbsp;Nguồn cung cấp : 96 - 264VAC ,50/60 Hz</p><p>-&nbsp;Công suất Max : 95 VA</p><p>-&nbsp;Màn hình LCD cảm ứng : 10.4" VGA </p><p>-&nbsp;Hệ điều hành : Window</p><p>-&nbsp;Điều khiển bằng : Cảm ứng chạm</p><p>-&nbsp;Cập nhập phần mềm ,truy cập từ xa thông qua USD , Team Viewer</p><p>-&nbsp;Ngôn ngữ vận hành : Tiếng đức, tiếng anh, tiếng việt</p><p>-&nbsp;lưu trữ dữ liệu bệnh nhân : 1.000.000 chương trình (lượt)</p><p>-&nbsp;Tạo chương trình điều trị (chương trình yêu thích): 1.000 chương trình</p><p>-&nbsp;Thư viện bệnh lý, phác đồ điều trị : 80 mục</p><p>-&nbsp;Cảnh báo thông báo khi kết thúc </p><p>-&nbsp;Cảnh báo lỗi </p><p>-&nbsp;Ngắt dòng ra khi mất kết nối</p><p>-&nbsp;Hiển thị quá trình điều trị</p><p>-&nbsp;Hiển thị gia trị dòng đầu ra</p><p>-&nbsp;Trọng lượng : 3.6 Kg </p><p>-&nbsp;Kích thước : 290 x 265 x 120 mm</p><p>-&nbsp;Siêu âm : </p><p>-&nbsp;Thời gian điều trị siêu âm : 1–30 phút</p><p>-&nbsp;Chất liệu đầu phát sóng : Bằng Titan</p><p>-&nbsp;Tần số siêu âm : 1MHz và 3 MHz</p><p>-&nbsp;Kích thước đầu phát siêu âm : 1 cm­2 hoặc 4 cm­2&nbsp;</p><p>-&nbsp;Công suất phát siêu âm ở chế độ liên tục :&nbsp;&nbsp;</p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 W/cm - 1 MHz</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 W/cm - 3 MHz</span></p><p>-&nbsp;Công suất phát siêu âm ở chế độ xung :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 W/cm - 1 MHz</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 W/cm - 3 MHz</span></p><p>-&nbsp;Độ rộng xung : 2, 4, 6, 10, 20 ms</p><p><strong style="color: black;"><u>Điện xung</u></strong><u style="color: black;"> : </u></p><p>-&nbsp;Số kênh ra làm việc&nbsp;:&nbsp;02 kênh </p><p>-&nbsp;Thời gian điều trị&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1 - 60 phút</p><p>-&nbsp;Công suất phát kích thích điện : 50mA / 500 ohms</p><p><strong style="color: black;"><em><u>Các dòng kích thích </u></em></strong></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-14 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-14
1859 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D, 4 đầu dò | Arietta 65 | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ |  | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-22 | 2021-06-30 | <p><strong>Arietta 65 </strong>được thiết kế gọn gàng, có khớp nối có thể xoay 360 độ, tối ưu góc nhìn và khoảng cách tốt nhất đáp ứng các yêu cầu thăm khám đa dạng.</p><p class="ql-align-justify">Mặt điều khiển có thể xoay linh động, các phím được bố trí phù hợp với góc tay người sử dùng, có thể nâng lên hoặc hạ xuống ở vị trí phù hợp, giúp tối ưu công việc thăm khám.</p><p class="ql-align-justify">Hiển thị các thao tác cần thực hiện đã đăng ký cho quá trình thăm khám và tự động nhắc người sử dụng thao tác tiếp theo</p><p>Tăng cường chất lượng hình ảnh chế độ B-mode và PW-mode chỉ với một thao tác điều khiển. Giá trị Gain ở B-mode, vị trí đường nền &amp; dãy vận tốc ở PW-mode được tự động điều chỉnh.</p><p class="ql-align-justify">Trang bị các tính năng tự động giúp thăm khám chức năng tim nhanh hơn, mượt mà hơn, dựa trên dữ liệu từ các hệ thống cao cấp.</p><p>Hình ảnh chất lượng cao HI REZ, ảnh kết hợp, ANR, NNR, HdTHI…</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-03-22 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-03-22
1860 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn đọc phim | Đèn đọc phim X-quang | EV-360MT | Ecomed (Hong Kong) Industry, Co., Ltd. | Trung Quốc | Ecomed (Hong Kong) Industry, Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 12000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <p>Đèn đọc phim X-quang (1 phim),&nbsp;tự động bật/ tắt đèn khi để phim vào</p> | <p>Đèn chính + Dây nguồn</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-17 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-17
1861 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi đại tràng video có tính năng phóng đại | EC-760ZP-V/M | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 1650000000 | t | Bộ | false | 2021-03-03 | 2021-08-30 | <p>Ống nội soi đại tràng video là ống nội soi sử dụng thăm khám đường tiêu hóa dưới với công nghệ CMOS Megapixel cho phép tạo hình ảnh độ nét cao và phù hợp với môi trường có độ nhiễu ảnh tương đối thấp, kết hợp cùng bộ xử lý và nguồn sáng nội soi cho phép hiển thị giao diện hình ảnh Full HD cao cấp.</p> | <p>Ống nội soi đại tràng video có tính năng phóng đại EC-760ZP-V/M</p><p>Kìm sinh thiết</p> |  | <p>Model: EC-760ZP-V/M</p><p>- Đường kính đầu dây soi: 11.7 mm.</p><p>- Đường kính thân dây soi: 11.8 mm.</p><p>- Khả năng uốn cong:</p><p>+ Lên 180° / xuống 180°</p><p>+ Phải 160° / trái 160°</p><p>- Chiều dài làm việc: 1,330mm.</p><p>- Chiều dài toàn bộ: 1,650mm.</p><p>- Đường kính kênh sinh thiết: 3.2 mm.</p><p>- Kênh nước phụ: trang bị</p><p><br></p> | <p>- Hướng dẫn sử dụng</p><p>- Phí vận chuyển, lắp đặt</p><p>- Bảo hành 12 tháng, bảo trì định kỳ</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-03-03 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-10
1862 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | ĐÈN MỔ DI ĐỘNG | ASTRAMAX AM30MO | Brandon Medical Company Ltd. | Anh | Brandon Medical Company Ltd. | Anh | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Anh | Nhóm null |  |  | 196000000 | t | Bộ | true | 2020-12-05 | 2021-12-31 | <p><strong>Model: ASTRAMAX AM30MO</strong></p><p><strong>Hãng SX: Brandon Medical</strong></p><p><strong>Nước SX: Anh Quốc</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: ISO. CE </strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p>Cấu hình bao gồm:</p><p>- Đèn mổ di động ASTRAMAX AM30MO</p> | <p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đèn mổ di động ASTRAMAX AM30MO</p><p>01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ ánh sáng: 150.000 Lux.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 3.100 - 5.000 K.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số thể hiện màu: Ra = 95, R9 = 95 (màu đỏ).</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính vùng sáng với tiêu cự D10 (1m):</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 – 320 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ LED: &gt; 60.000 giờ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 2.07A/48W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cấp: 100 – 240 Vac 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng tiêu thụ tối đa: &lt; 50W</p><p>- Năng lượng bức xạ nhiệt: 3.31 W/m² /Klux</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-24
1863 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 2D 3 đầu đò | Arietta 65 | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ |  | Nhóm 3 |  |  | 1650000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-22 | 2021-06-30 | <p><strong>Arietta 65 </strong>được thiết kế gọn gàng, có khớp nối có thể xoay 360 độ, tối ưu góc nhìn và khoảng cách tốt nhất đáp ứng các yêu cầu thăm khám đa dạng.</p><p class="ql-align-justify">Mặt điều khiển có thể xoay linh động, các phím được bố trí phù hợp với góc tay người sử dùng, có thể nâng lên hoặc hạ xuống ở vị trí phù hợp, giúp tối ưu công việc thăm khám.</p><p class="ql-align-justify">Hiển thị các thao tác cần thực hiện đã đăng ký cho quá trình thăm khám và tự động nhắc người sử dụng thao tác tiếp theo</p><p>Tăng cường chất lượng hình ảnh chế độ B-mode và PW-mode chỉ với một thao tác điều khiển. Giá trị Gain ở B-mode, vị trí đường nền &amp; dãy vận tốc ở PW-mode được tự động điều chỉnh.</p><p class="ql-align-justify">Trang bị các tính năng tự động giúp thăm khám chức năng tim nhanh hơn, mượt mà hơn, dựa trên dữ liệu từ các hệ thống cao cấp.</p><p>Hình ảnh chất lượng cao HI REZ, ảnh kết hợp, ANR, NNR, HdTHI…</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-03-22 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-03-22
1864 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu 4D 4 đầu dò | Voluson P8 | GE Ultrasound Korea Ltd. | Hàn Quốc | GE Ultrasound Korea Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2100000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-26 | 2021-12-31 | <p>Nguồn cung cấp: 100 – 120 và 220 – 240 VAC . 50/60 Hz</p><p>Nhiệt đô cho phép vận hành 30°C</p><p>Độ ẩm cho phép vận hành 80%.</p> | <p>01 Máy chính thiết kế dạng xe đẩy</p><p>01 Đầu dò Convex đa tần</p><p>01 Đầu dò Linear đa tần</p><p>01 Đầu dò Volume Convex đa tần</p><p>01 Đầu dò Phased array đa tần</p><p>01 Bộ phụ kiện</p> |  | <p> <strong>Lĩnh vực thăm khám</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;Ứng dụng: dùng cho thăm khám sản khoa, phụ khoa, ổ bụng, phần nông, mô mềm, tuyến vú, mạch máu, nhi khoa, trực tràng, thần kinh, cơ xương khớp, tim mạch</p><p>C<strong>ác đầu dò có thể dùng được với máy</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;Đầu dò Convex</p><p>·&nbsp;Đầu dò Linear</p><p>·&nbsp;Đầu dò Microconvex</p><p>·&nbsp;&nbsp;Đầu dò Sector (Phased array)</p><p>·&nbsp;Đầu dò khối 4D Convex</p><p>·&nbsp;Đầu dò khối 4D Microconvex</p><p> <strong>Các mode hoạt động</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;B-mode (2D)</p><p>·&nbsp;&nbsp;M-mode</p><p>·&nbsp;&nbsp;Mode Doppler xung với tần số lặp xung cao </p><p>·&nbsp;Mode Doppler dòng màu </p><p>·&nbsp;Mode Doppler năng lượng</p><p>·&nbsp;Mode Doppler liên tục</p><p>·&nbsp;&nbsp;Mode Doppler năng lượng độ nhạy cao &nbsp;</p><p>·&nbsp;Mode 3D/4D</p><p> <strong>Chức năng đo đạc và phân tích</strong></p><p>·&nbsp;Các phép đo cơ bản</p><p>·&nbsp;Các phép đo trên M-mode</p><p>·&nbsp;Các phép đo trên Mode PW</p><p>·&nbsp;Gói tính toán chuyên ổ bụng</p><p>·&nbsp;Gói tính toán chuyên mô mềm, phần nông</p><p>·&nbsp;Gói tính toán chuyên tuyến vú</p><p>·&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên sản khoa</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên trực tràng</p><p>·&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên mạch máu</p><p>·&nbsp;Gói tính toán chuyên phụ khoa</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên tim mạch</p><p> <strong>Khả năng kết nối</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cổng HDMI Out</p><p>·&nbsp;&nbsp;Cổng VGA out</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cổng kết nối USB</p><p>·&nbsp;&nbsp;Kết nối mạng Ethernet (RJ45)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-03-26 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-02
1865 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu định lượng xơ hóa gan 4 đầu dò | Logiq S8 | GE Ultrasound Korea Ltd. | Hàn Quốc | GE Ultrasound Korea Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 4800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-29 | 2021-12-31 | <p>Model: LOGIQ S8</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>Điện nguồn sử dụng: 220-240V, 50/60Hz;</p><p>Nhiệt độ hoạt động tối đa 35°C</p><p>Độ ẩm hoạt động tối đa 80%</p> | <p>01 Máy chính thiết kế&nbsp;dạng xe&nbsp;đẩy</p><p>01&nbsp;Đầu dò&nbsp;Convex&nbsp;đa tần:</p><p>01&nbsp;Đầu dò&nbsp;Linear&nbsp;đa tần:</p><p>01&nbsp;Đầu dò&nbsp;Phased array&nbsp;đa tần:</p><p>01&nbsp;Đầu dò Micro convex đa tần</p><p>01 Bộ&nbsp;phụ&nbsp;kiện</p> |  | <p><strong>Lĩnh vực thăm khám</strong></p><p>Bụng tổng quát, sản khoa, phụ khoa, tuyến vú, bộ phận nhỏ, mạch máu, xuyên thóp,&nbsp;nhi khoa và trẻ sơ sinh, cơ xương khớp, niệu khoa, tim mạch; đặc biệt <span style="color: rgb(0, 0, 0);">siêu âm Doppler màu định lượng xơ hóa gan và gan nhiễm mỡ</span></p><p><strong>Chức năng đo đạc</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B-mode</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;M-mode</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mode Doppler tổng quát</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động tính toán các thông số Doppler</p><p><strong>Các chương trình đo lường tính toán chuyên dụng</strong></p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Chương trình siêu âm Doppler màu định lượng xơ hóa gan và gan nhiễm mỡ</span></li><li>Chương trình sản khoa</li><li>Chương trình phụ khoa</li><li>Chương trình mạch máu</li><li>Chương trình niệu khoa</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-12-29 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-02
1866 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | OCS-500 | Nagano Olympus Co., Ltd | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp | Nhật Bản | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1250000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-14 | 2021-07-14 | <p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ soi cổ tử cung: OCS-500 </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh: OTV-SC2</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Nguồn sáng LED: CLL-V1</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Adapter: AR-T10E</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đầu nối camera: OCS5-DCAD2</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Kệ để máy loại nhỏ: OCS5-TYS</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Màn hình Sony chuyên dụng nội soi 21 inch: LMD-2110MD (Mua tại Việt Nam)&nbsp;</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao, chỉ áp dụng bảo hành cho các sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất. Không áp dụng bảo hành cho hàng vật tư y tế tiêu hao</li><li>Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt, vận chuyển, bàn giao đến người sử dụng.</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-14 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-14
1867 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu 4D 3 đầu dò | Voluson S10 | GE Ultrasound Korea Ltd. | Hàn Quốc | GE Ultrasound Korea Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 3300000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p>Nguồn cung cấp: 100 – 120 và 220 – 240 VAC . 50/60 Hz</p><p>Nhiệt đô cho phép vận hành 30°C</p><p>Độ ẩm cho phép vận hành 80%.</p> | <p>01 Máy chính thiết kế dạng xe đẩy</p> <p>01 Đầu dò Convex đa tần</p> <p>01 Đầu dò Microconvex đa tần</p> <p>01 Đầu dò Volume Convex đa tần</p> <p>01 Bộ phụ kiện</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-02
1868 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu 4D 3 đầu dò | Voluson SWIFT | GE Ultrasound Korea Ltd. | Hàn Quốc | GE Ultrasound Korea Ltd. | Hàn Quốc | ["2021","2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-11 | 2021-12-31 | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cung cấp: 100 – 120 và 220 – 240 VAC . 50/60 Hz</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt đô cho phép vận hành tối đa 30°C</p><p>·&nbsp;&nbsp;Độ ẩm cho phép vận hành tối đa 80%.</p> | <p> <span style="color: rgb(0, 112, 192);">01 Máy chính thiết kế dạng màn hình điều khiển cảm ứng chạm đa điểm kết hợp xe đẩy</span></p><p> 01 Đầu dò Convex đa tần</p><p> 01 Đầu dò Linear đa tần</p><p> 01 Đầu dò Volume Convex đa tần</p><p> 0<span style="color: black;">1 Bộ phụ kiện</span></p><p><br></p><p> </p> |  | <p> <strong>Tính năng kỹ thuật</strong></p><p> <strong style="color: black;">Máy chính</strong></p><p> <strong>Lĩnh vực thăm khám</strong></p><p>·&nbsp;Ứng dụng: dùng cho thăm khám sản khoa, phụ khoa, ổ bụng, bộ phận nhỏ, tuyến vú, mạch máu, nhi khoa, tim mạch, trực tràng, thần kinh, cơ xương khớp</p><p>C<strong>ác đầu dò có thể dùng được với máy</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;Đầu dò Convex</p><p>·&nbsp;Đầu dò Linear</p><p>·&nbsp;&nbsp;Đầu dò Microconvex</p><p>·&nbsp;&nbsp;Đầu dò Sector</p><p>·&nbsp;&nbsp;Đầu dò khối 4D Convex</p><p>·&nbsp;&nbsp;Đầu dò khối 4D Microconvex</p><p> <strong>Các mode hoạt động</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;B-mode (2D)</p><p>·&nbsp;&nbsp;M-mode</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mode Doppler xung với tần số lặp xung cao </p><p>·&nbsp;&nbsp;Mode Doppler dòng màu </p><p>·&nbsp;&nbsp;Mode Doppler năng lượng </p><p>·&nbsp;&nbsp;Mode Doppler năng lượng có độ nhạy cao </p><p>·&nbsp;Mode 3D/4D </p><p> <strong>Chức năng đo đạc và phân tích</strong></p><p>·&nbsp;Các phép đo cơ bản</p><p>·&nbsp;Các phép đo trên M-mode</p><p>·&nbsp;Các phép đo trên Mode PW</p><p>·Gói tính toán chuyên ổ bụng</p><p>·&nbsp;Gói tính toán chuyên mô mềm, phần nông</p><p>·&nbsp;Gói tính toán chuyên tuyến vú</p><p>·&nbsp;Gói tính toán chuyên sản khoa</p><p>·&nbsp;Gói tính toán chuyên trực tràng</p><p>·&nbsp;Gói tính toán chuyên mạch máu</p><p>·&nbsp;Gói tính toán chuyên phụ khoa</p><p> <strong>Khả năng kết nối</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;Cổng HDMI Out</p><p>·&nbsp;&nbsp;Cổng kết nối USB 3.0 (≥ 4 cổng)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cổng kết nối USB type C (≥ 2 cổng)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối mạng Ethernet (RJ45)</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-03-11 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-02
1869 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi đại tràng video | EC-760R-V/I | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 1400000000 | t | Bộ | false | 2021-03-03 | 2021-08-30 | <p>Ống nội soi đại tràng video là ống nội soi sử dụng thăm khám đường tiêu hóa dưới với công nghệ CMOS Megapixel cho phép tạo hình ảnh độ nét cao và phù hợp với môi trường có độ nhiễu ảnh tương đối thấp, kết hợp cùng bộ xử lý và nguồn sáng nội soi cho phép hiển thị giao diện hình ảnh Full HD cao cấp.</p> | <p>Ống nội soi đại tràng video EC-760R-V/I</p><p>Kìm sinh thiết</p> |  | <p>Model: EC-760R-V/I</p><p>- Hướng nhìn: Nhìn thẳng, 0 độ</p><p>- Trường nhìn: 170 độ</p><p>- Phạm vi quan sát: 2 tới 100 mm</p><p>- Phương pháp chiếu sáng : Dẫn sáng</p><p>- Kích cỡ hình ảnh : lớn</p><p>- Đường kính đầu ống soi : 12,0 mm&nbsp;</p><p>- Đường kính thân ống soi : 12,0 mm&nbsp;</p><p>- Đường kính kênh sinh thiết : 3,8 mm&nbsp;</p><p>- Khả năng uốn cong : Lên 180 độ/ Xuống 180 độ/ Phải 160 độ/Trái 160 độ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Chiều dài làm việc: 1.520 mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Tổng chiều dài: 1.650 mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><br></p> | <p>- Hướng dẫn sử dụng</p><p>- Phí vận chuyển, lắp đặt</p><p>- Bảo hành 12 tháng, bảo trì định kỳ</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-03-03 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-10
1870 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu 4D 3 đầu dò | Voluson SWIFT+ | GE Ultrasound Korea Ltd. | Hàn Quốc | GE Ultrasound Korea Ltd. | Hàn Quốc | ["2021","2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2400000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-11 | 2021-12-31 | <p>·&nbsp;&nbsp;Nguồn cung cấp: 100 – 120 và 220 – 240 VAC . 50/60 Hz</p><p>·&nbsp;&nbsp;Nhiệt đô cho phép vận hành tối đa 30°C</p><p>·&nbsp;&nbsp;Độ ẩm cho phép vận hành tối đa 80%.</p> | <p> <span style="color: rgb(0, 112, 192);">01 Máy chính thiết kế dạng màn hình điều khiển cảm ứng chạm đa điểm kết hợp xe đẩy</span></p><p> 01 Đầu dò Convex đa tần</p><p> 01 Đầu dò Linear đa tần</p><p> 01 Đầu dò Volume Convex đa tần</p><p> 0<span style="color: black;">1 Bộ phụ kiện</span></p><p><br></p><p> </p> |  | <p> <strong>Tính năng kỹ thuật</strong></p><p> <strong style="color: black;">Máy chính</strong></p><p> <strong>Lĩnh vực thăm khám</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ứng dụng: dùng cho thăm khám sản khoa, phụ khoa, ổ bụng, bộ phận nhỏ, tuyến vú, mạch máu, nhi khoa, tim mạch, trực tràng, thần kinh, cơ xương khớp </p><p>C<strong>ác đầu dò có thể dùng được với máy</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;Đầu dò Convex</p><p>·&nbsp;&nbsp;Đầu dò Linear</p><p>·&nbsp;Đầu dò Microconvex</p><p>·&nbsp;&nbsp;Đầu dò Sector</p><p>·&nbsp;&nbsp;Đầu dò khối 4D Convex</p><p>·&nbsp;Đầu dò khối 4D Microconvex</p><p> <strong>Các mode hoạt động</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;B-mode (2D)</p><p>·&nbsp;M-mode</p><p>·&nbsp;Mode Doppler xung với tần số lặp xung cao </p><p>·&nbsp;&nbsp;Mode Doppler dòng màu </p><p>·&nbsp;&nbsp;Mode Doppler năng lượng </p><p>·&nbsp;&nbsp;Mode Doppler năng lượng có độ nhạy cao </p><p>·&nbsp;&nbsp;Mode 3D/4D </p><p> <strong>Chức năng đo đạc và phân tích</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;Các phép đo cơ bản</p><p>·&nbsp;Các phép đo trên M-mode</p><p>·&nbsp;&nbsp;Các phép đo trên Mode PW</p><p>·&nbsp;Gói tính toán chuyên ổ bụng</p><p>·&nbsp;Gói tính toán chuyên mô mềm, phần nông</p><p>·&nbsp;Gói tính toán chuyên tuyến vú</p><p>·&nbsp;&nbsp;Gói tính toán chuyên sản khoa</p><p>·&nbsp;Gói tính toán chuyên trực tràng</p><p>·&nbsp;Gói tính toán chuyên mạch máu</p><p>·&nbsp;Gói tính toán chuyên phụ khoa</p><p> <strong>Khả năng kết nối</strong></p><p>·&nbsp;Cổng HDMI Out</p><p>·&nbsp;&nbsp;Cổng kết nối USB 3.0 (≥ 4 cổng)</p><p>·&nbsp;&nbsp;Cổng kết nối USB type C (≥ 2 cổng)</p><p>·&nbsp;&nbsp;Kết nối mạng Ethernet (RJ45)</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-03-11 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-02
1871 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu định lượng xơ hóa gan và gan nhiễm mỡ | Logiq S8 | GE Ultrasound Korea Ltd. | Hàn Quốc | GE Ultrasound Korea Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Hàn Quốc | Nhóm 1 |  |  | 5500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-04 | 2021-12-31 | <p>Model: LOGIQ S8 with XDclear 2.0</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>Điện nguồn sử dụng: 220-240V, 50/60Hz;</p><p>Nhiệt độ hoạt động tối đa 35°C</p><p>Độ ẩm hoạt động tối đa 80%</p> | <ol><li>Máy chính:&nbsp;&nbsp;&nbsp;LOGIQ S8&nbsp;&nbsp;kèm module Fibroscan tích hợp –&nbsp;Màn hình OLED 22” – 04 ổ cắm đầu dò hoạt động và 01 ổ chờ</li><li>Đầu dò Convex đa tần&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Đầu dò Linear đa tần</li><li>Đầu dò Linear ma trận đa tần&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li><span style="color: black;">Đầu dò Fibroscan cỡ M+</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li><span style="color: black;">Bộ phụ kiện</span></li></ol> |  | <p><strong>Lĩnh vực thăm khám</strong></p><p>Bụng tổng quát, sản khoa, phụ khoa, tuyến vú, bộ phận nhỏ, mạch máu, xuyên thóp,&nbsp;nhi khoa và trẻ sơ sinh, cơ xương khớp, niệu khoa, tim mạch; đặc biệt <span style="color: rgb(0, 0, 0);">siêu âm Doppler màu định lượng xơ hóa gan và gan nhiễm mỡ</span></p><p><strong>Chức năng đo đạc</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B-mode</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;M-mode</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mode Doppler tổng quát</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động tính toán các thông số Doppler</p><p><strong>Các chương trình đo lường tính toán chuyên dụng</strong></p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Chương trình siêu âm Doppler màu định lượng xơ hóa gan và gan nhiễm mỡ</span></li><li>Chương trình sản khoa</li><li>Chương trình phụ khoa</li><li>Chương trình mạch máu</li><li>Chương trình niệu khoa</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-12-04 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-05
1872 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | AX-300 | Balio Diagnostics | Pháp | Balio Diagnostics | Pháp |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 1250000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-19 | 2022-01-19 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: AX-300</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Balio Diagnostics - Pháp&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Pháp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sản phẩm mới 100%, sản xuất năm 2020 trở về sau</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chứng chỉ ISO 9001, ISO 13485, CE…</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy xét nghiệm sinh hóa tự động: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ máy tính, máy in đen trắng: 1 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm phân tích: 1 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng hóa chất: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lọ đựng hóa chất: 1 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc nước RO: 1 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây dẫn nước rửa, nước thải: 1 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hóa chất thử máy: 1 bộ ( GOT 1 hộp, Glucose 1 hộp, mẫu chuẩn 1 lọ)</p><p>-Dây nguồn: 1 cái</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2021-01-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2021-01-19
1873 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang tổng quát | EVA HF 525 PLUS | EVA HF 525 PLUS | Công Ty Liên Doanh Y Học Việt - Hàn | Việt Nam | Công Ty Liên Doanh Y Học Việt - Hàn | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 590000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-04-22 | <p data-mce-style="text-align: justify;">•Hệ thống chuyển động hiệu suất cao<br /> • Hệ thống máy phát tia biến tần mạnh mẽ<br /> • Chức năng chụp đa dạng<br /> • Thiết kế đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng&nbsp;</p> <p>Nâng cấp dễ dàng lên hệ thống kỹ thuật số</p> | [8 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2020-10-22 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2020-11-11
1874 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu 4D 4 đầu dò | Voluson S8t | GE Ultrasound Korea Ltd. | Hàn Quốc | GE Ultrasound Korea Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 3800000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-05 | 2021-12-31 | <p>Nguồn cung cấp: 100 – 120 và 220 – 240 VAC . 50/60 Hz</p><p>Nhiệt đô cho phép vận hành 30°C</p><p>Độ ẩm cho phép vận hành 80%.</p> | <p>01 Máy chính thiết kế dạng xe đẩy</p><p>01 Đầu dò Convex đa tần chuyên bụng tổng quát nhi</p><p>01 Đầu dò Linear đa tần chuyên bộ phận nhỏ</p><p>01 Đầu dò Phased array đa tần chuyên tim mạch, hệ thần kinh</p><p>01 Đầu dò Phased array đa tần chuyên tim nhi, bộ phận nhỏ</p><p>01 Bộ phụ kiện</p> |  | <p> <strong>Lĩnh vực thăm khám</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ứng dụng: dùng cho thăm khám sản khoa, phụ khoa, ổ bụng, phần nông, mô mềm, tuyến vú, mạch máu, nhi khoa, trực tràng, thần kinh, cơ xương khớp, tim mạch</p><p>C<strong>ác đầu dò có thể dùng được với máy</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Convex</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Linear</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Microconvex</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Sector (Phased array)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò khối 4D Convex</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò khối 4D Microconvex</p><p> <strong>Các mode hoạt động</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B-mode (2D)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;M-mode</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mode Doppler xung với tần số lặp xung cao </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mode Doppler dòng màu </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mode Doppler năng lượng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mode Doppler năng lượng độ nhạy cao </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mode Doppler liên tục </p><p> <strong>Chức năng đo đạc và phân tích</strong></p><p>·&nbsp;Các phép đo cơ bản</p><p>·&nbsp;Các phép đo trên M-mode</p><p>·&nbsp;Các phép đo trên Mode PW</p><p>·&nbsp;Gói tính toán chuyên ổ bụng</p><p>· Gói tính toán chuyên mô mềm, phần nông</p><p>·&nbsp;Gói tính toán chuyên tuyến vú</p><p>·&nbsp;Gói tính toán chuyên sản khoa</p><p>·&nbsp;Gói tính toán chuyên trực tràng</p><p>·&nbsp;Gói tính toán chuyên mạch máu</p><p>·&nbsp;Gói tính toán chuyên phụ khoa</p><p>·&nbsp;Gói tính toán chuyên tim mạch</p><p> <strong>Khả năng kết nối</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;Cổng HDMI Out</p><p>·&nbsp;Cổng VGA out</p><p>·&nbsp;Cổng kết nối USB</p><p>·&nbsp;&nbsp;Kết nối mạng Ethernet (RJ45)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-05 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-05
1875 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Hệ thống CAD/CAM | Máy quét (scan) mẫu hàm | OMNICAM AC | Sirona Dental Systems GmbH | Đức | Sirona Dental Systems GmbH | Đức |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1413450000 | t | Chiếc | false | 2021-03-05 | 2021-06-30 | <p><strong>MÁY QUÉT (SCAN) MẪU HÀM</strong></p><p>Model: OMNICAM AC</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-11-11 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-03-05
1876 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống nước R.O | Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (R.O) dùng cho lọc máu và các trị liệu liên quan | NAS/WTS-RO-HD1500 | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh | Việt Nam | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 2000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-01 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;<strong>Công suất: </strong>1500 lít/giờ</p><p>-&nbsp;<strong>Năm sản xuất: </strong>năm 2021</p><p>-&nbsp;Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p><p>-&nbsp;Chứng chỉ quản lý chất lượng thiết bị Y Tế ISO 13485:2016</p><p>- Phân loại trang thiết bị y tế : loại C</p><p>- Chất lượng nước R.O: 23 thành phần hóa học, tổng số vi sinh vật sống, nội độc tố vi khuẩn đạt 100% theo tiêu chuẩn ANSI/AAMI 13959: 2014 theo Quyết định 2482/QĐ – BYT.</p><p>-&nbsp;Nguồn điện sử dụng: 220VAC hoặc 380VAC ± 10%, 50 Hz</p><p>-&nbsp;Môi trường hoạt động:</p><p>+&nbsp;Nhiệt độ: 5 - 40ºC</p><p>+ Độ ẩm : 40 - 90%.</p> |  |  |  | <p>Bảo hành toàn bộ thiết bị 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-30 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-03-30
1877 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm định lượng xơ hóa gan và gan nhiễm mỡ công nghệ Fibroscan | FibroScan 530 Compact | Echosens | Pháp | Echosens | Pháp | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Pháp | Nhóm 1 |  |  | 4450000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-17 | 2021-06-30 | <p>Máy siêu âm định lượng xơ hóa gan và gan nhiễm mỡ công nghệ Fibroscan</p> | <p><strong>MÁY SIÊU ÂM XÁCH TAY ĐỊNH LƯỢNG XƠ HÓA GAN FIBROSCAN VÀ GAN NHIỄM MỠ</strong></p><p>Model: <strong>FibroScan 530 Compact</strong></p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Echosens – Pháp</p><p>Xuất xứ: Pháp</p><p>Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị</p><p><strong>CẤU HÌNH CUNG CẤP</strong></p><p>+ 01 Máy chính thiết kế dạng xách tay</p><p>+ Tích hợp màn hình chạm LCD kích thước:&nbsp;15 inches</p><p>+ Tích hợp&nbsp;02 cổng cắm đầu dò hoạt động</p><p>+ 01 Đầu dò tiêu chuẩn: M+ Probe</p><p>+ 01 Phần mềm đo độ cứng gan với công nghệ kiểm soát tần số của sóng biến dạng tức thời</p><p>VCTE<sup><strong>TM</strong></sup></p><p>+ 01 Phần mềm đo độ nhiễm mỡ mô gan <strong>CAP™</strong>&nbsp;</p><p>+ 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt</p> | <p><strong>1) Gói phần mềm</strong> <strong>SmartExam (950.000.000 VND) </strong>bao gồm:<strong> </strong></p><ul><li>Phần mềm đo độ nhiễm mỡ mô gan liên tục <strong>Continous CAPTM&nbsp;</strong></li><li><strong>Mở rộng và tự động hóa độ sâu thăm khám</strong></li></ul><p><strong>2) Phần mềm đo độ nhiễm mỡ mô gan CAP™ : 800.000.000 VND</strong></p><p><strong>3) DICOM: 110.000.000 VND</strong></p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-03-31 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-04-05
1878 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi đại tràng video | EC-720R/I | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI |  | Nhóm 1 |  |  | 1100000000 | t | Bộ | false | 2021-03-03 | 2021-08-30 | <p>Ống nội soi đại tràng video là ống nội soi sử dụng thăm khám đường tiêu hóa dưới với công nghệ CMOS Megapixel cho phép tạo hình ảnh độ nét cao và phù hợp với môi trường có độ nhiễu ảnh tương đối thấp, kết hợp cùng bộ xử lý và nguồn sáng nội soi cho phép hiển thị giao diện hình ảnh Full HD cao cấp.</p> | <p>Ống nội soi đại tràng video EC-720R/I</p><p>Kìm sinh thiết</p> |  | <p>Model: EC-720R/I</p><p>- Hướng nhìn: thẳng (0o)</p><p>- Trường nhìn: 170o&nbsp;</p><p>- Dải quan sát: 2-100 mm</p><p>- Đường kính đầu ống soi: 12.8 mm</p><p>- Đường kính thân ống soi: 12.8 mm&nbsp;</p><p>- Đường kính kênh dụng cụ: 3.8 mm</p><p>- Góc điều khiển: Up 180o / Down 180o/ Left 160o / Right 160o</p><p>- Chiều dài làm việc : 1.520 mm</p><p>- Tổng chiều dài : 1.820 mm</p><p><br></p> | <p>- Hướng dẫn sử dụng</p><p>- Phí vận chuyển, lắp đặt</p><p>- Bảo hành 12 tháng, bảo trì định kỳ</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-03-03 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-10
1879 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Pop Up Transfer Abutment 3mm Shoulder, 4mm Cone | PUT-3S | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 4110750 | f | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ chuyển pop up (PUT) + Nắp nhựa lấy dấu (PUP-CA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI) và nhựa</li> <li>Kích thước (mm): 3,0</li> <li>Thiết kế: S,</li> <li>Côn (mm): 4,0</li> <li>Bệ: 4,8 mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ chuyển pop up (PUT) + Nắp nhựa lấy dấu (PUP-CA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI) và nhựa</li> <li>Kích thước (mm): 3,0</li> <li>Thiết kế: S,</li> <li>Côn (mm): 4,0</li> <li>Bệ: 4,8 mm</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ chuyển pop up (PUT) + Nắp nhựa lấy dấu (PUP-CA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI) và nhựa</li> <li>Kích thước (mm): 3,0</li> <li>Thiết kế: S,</li> <li>Côn (mm): 4,0</li> <li>Bệ: 4,8 mm</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | Bộ Y tế | 2020-11-16
1880 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | GIƯỜNG INOX 2 TAY QUAY | GTQ202 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 24168000 | t | Cái | false | 2021-04-03 | 2022-12-31 | <p>- KT : Dài-Rộng-Cao ~1900-900-540mm</p><p><br></p> | <p>- KT : Dài-Rộng-Cao ~1900-900-540mm</p><p><br></p> |  | <p> - KT : Dài-Rộng-Cao ~1900-900-540mm</p><p> Khung 0.6, nan 0,4</p><p> Không đệm, không bô</p><p> Tay quay nâng đầu, nâng chân</p><p> Khung giường inox hộp 30x60x1.0 và 10x40x0.6</p><p> Chân giường inox ống 32x1.2</p><p> Cọc màn inox ống 16x0.6</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-03 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-05
1881 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo chức năng hô hấp | MiniSpir | MIR S.r.l. - Medical International Research | Italy | MIR S.r.l. - Medical International Research | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Italy | Nhóm 3 |  |  | 55000000 | t | Bộ | true | 2020-11-16 | 2020-11-16 | <p>Máy đo chức năng hô hấp, hoạt động khi kết nối máy vi tính</p> | <p>Cấu hình chuẩn:</p> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <ul> <li>Máy chính</li> <li>Turbine sử dụng 1 lần</li> <li>Ống ngậm giấy</li> <li>Phần mềm WinspiroPro</li> <li>Cáp USB</li> <li>Kẹp mũi</li> <li>Túi đựng máy</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-16 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-16
1882 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy tiệt trùng 420 lít | HOV-420TS | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 185000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p><strong>Ứng dụng</strong>: Tủ được thiết kể để sấy tiệt trùng tại nhiệt độ cao dụng cụ y tế không đóng gói, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ kim loại, mẫu vật phẩm, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> | <p><strong>Cấu hình tiêu chuẩn:</strong></p><p>- Máy chính: 1 cái</p><p>- Phụ kiện tiêu chuẩn:</p><p> + Khay lưới, chế tạo bằng sợi thép không gỉ SUS 304 (Tùy chọn: SUS316L): 4 cái</p><p> + Dây cáp nguồn, 1 pha: 1 cái</p><p> + Dây nối đất: 2 m</p><p> + Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (tiếng Việt): 1 quyển</p><p><br></p> |  | <p>- Là loại gia nhiệt cưỡng bức, dòng khí nóng chuyển động tuần hoàn liên tục theo phương nằm ngang nhờ có quạt đảo nhiệt.</p><p>- Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp hệ thống điều khiển nhiệt độ P.I.D đa chức năng. Giao diện với người sử dụng thông qua màn hiển thị LED, lựa chọn các chương trình bằng bàn phím nhấn.</p><p>- Hiển thị kỹ thuật số các thông số cài đặt, sấy và cảnh báo trên màn hiển thị LED lắp đặt ở phần trước của tủ.</p><p>- Vận hành tự động.</p><p>- Có chức năng hẹn giờ.</p><p>- Có bộ cảm biến (sensor) kiểu PT để đo nhiệt độ.</p><p>- Có biểu đồ mô tả các quá trình hoạt động.</p><p>- Thiết bị hoạt động bằng điện.</p><p>- Nguồn điện: 220VAC ± 10%/ 50Hz.</p><p>- Lớp vỏ ngoài được chế tạo bằng thép phủ sơn tĩnh điện </p><p>- Lớp khoang trong 2 lớp chế tạo bằng thép không gỉ SUS 304 có độ dày không nhỏ hơn 0,6 mm, tạo thành buồng sấy. Cách nhiệt giữa 2 lớp vỏ buồng sấy là lớp bông khoáng hoặc bông thủy tinh độ dày không nhỏ hơn 40 mm</p><p>- Dải cài đặt nhiệt độ sấy: Từ nhiệt độ môi trường + 5°C đến 250°C.</p><p>- Độ đồng đều nhiệt độ: ±3°C tại 120°C.</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-04-14 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-04-14
1883 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi đại tràng video | EC-600WI | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 1050000000 | t | Bộ | false | 2021-03-03 | 2021-08-30 | <p>Ống nội soi đại tràng video là ống nội soi sử dụng thăm khám đường tiêu hóa dưới với công nghệ CMOS Megapixel cho phép tạo hình ảnh độ nét cao và phù hợp với môi trường có độ nhiễu ảnh tương đối thấp, kết hợp cùng bộ xử lý và nguồn sáng nội soi cho phép hiển thị giao diện hình ảnh Full HD cao cấp.</p> | <p>Ống nội soi đại tràng video EC-600WI</p><p>Kìm sinh thiết</p> |  | <p>Model: EC-600WI</p><p>- Hướng nhìn: Nhìn thẳng, 0độ</p><p>- Trường nhìn: 140 độ</p><p>- Phạm vi quan sát: 2 - 100 mm</p><p>- Phương pháp chiếu sáng: Dẫn sáng</p><p>- Đường kính đầu ống soi : 12,0 mm&nbsp;</p><p>- Đường kính thân ống soi : 12,0 mm&nbsp;</p><p>- Đường kính kênh sinh thiết : 3,8 mm&nbsp;</p><p>- Khả năng uốn cong : Lên 180 độ/ Xuống 180 độ/ Phải 160 độ/ Trái 160 độ</p><p>- Chiều dài làm việc (mm):&nbsp;&nbsp;1.520&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Tổng chiều dài (mm):&nbsp;&nbsp;1.820&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-03-03 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-10
1884 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm định lượng xơ hóa gan, xơ hóa lách và gan nhiễm mỡ công nghệ Fibroscan | Fibroscan 630 | Echosens | Pháp | Echosens | Pháp | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Pháp | Nhóm 1 |  |  | 6150000000 | t | Bộ | true | 2020-11-12 | 2021-06-30 | <p>Máy siêu âm định lượng xơ hóa gan, xơ hóa lách và gan nhiễm mỡ công nghệ Fibroscan</p> | <p><strong>MÁY SIÊU ÂM ĐỊNH LƯỢNG GAN - LÁCH VÀ GAN NHIỄM MỠ FIBROSCAN</strong></p><p>Model: <strong>FibroScan 630 (<em>version Expert</em>)</strong></p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Echosens – Pháp</p><p>Xuất xứ: Pháp</p><p><strong>CẤU HÌNH CUNG CẤP</strong></p><p>+ Máy chính thiết kế dạng xe đẩy</p><p>+ Màn hình chạm LCD kích thước:&nbsp;19 inch</p><p>+ Số cổng đầu dò hoạt động&nbsp;02 cổng cắm đầu dò</p><p>+ Đầu dò tiêu chuẩn: M + Probe</p><p>+ Đầu dò siêu âm (convex) dùng trong siêu âm định vị</p><p>+ Phần mềm đo độ cứng gan và lách với công nghệ kiểm soát tần số của sóng biến dạng tức thời VCTE<sup><strong>TM</strong></sup></p><p>+ Phần mềm đo độ nhiễm mỡ mô gan <strong>CAP™</strong>&nbsp;</p><p>+ Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt</p><p>+ Bảo hành: <strong>12 tháng</strong></p> | <p><strong>1) Gói phần mềm</strong> <strong>SmartExam (950.000.000 VND) </strong>bao gồm:<strong> </strong></p><ul><li>Phần mềm đo độ nhiễm mỡ mô gan liên tục <strong>Continous CAPTM&nbsp;</strong></li><li>Mở rộng và tự động hóa độ sâu thăm khám</li></ul><p><strong>2) Phần mềm đo độ nhiễm mỡ mô gan CAP™ : 800.000.000 VND</strong></p><p><strong>3) DICOM: 110.000.000 VND</strong></p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-11-12 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-04-05
1885 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm định lượng xơ hóa gan, xơ hóa lách và gan nhiễm mỡ công nghệ Fibroscan | Fibroscan 630 | Echosens | Pháp | Echosens | Pháp | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Pháp | Nhóm 1 |  |  | 6300000000 | t | Hệ thống | false | 2021-04-01 | 2021-06-30 | <p>Máy siêu âm định lượng xơ hóa gan, xơ hóa lách và gan nhiễm mỡ công nghệ Fibroscan</p> | <p><strong>MÁY SIÊU ÂM ĐỊNH LƯỢNG GAN - LÁCH VÀ GAN NHIỄM MỠ FIBROSCAN</strong></p><p>Model: <strong>FibroScan 630 (<em>version Expert</em>)</strong></p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Echosens – Pháp</p><p>Xuất xứ: Pháp</p><p><strong>CẤU HÌNH CUNG CẤP</strong></p><p>Máy chính thiết kế dạng xe đẩy</p><p>Màn hình chạm LCD kích thước:&nbsp;19 inch</p><p>Số cổng đầu dò hoạt động&nbsp;02 cổng cắm đầu dò</p><p>Đầu dò tiêu chuẩn: M + Probe</p><p>Đầu dò siêu âm (convex) dùng trong siêu âm định vị</p><p>Phần mềm đo độ cứng gan và lách với công nghệ kiểm soát tần số của sóng biến dạng tức thời VCT<strong>E</strong><sup><strong>TM</strong></sup></p><p>Gói phần mềm <strong>SmartExam </strong>bao gồm:<strong> </strong>Phần mềm đo độ nhiễm mỡ mô gan liên tục <strong>Continous CAP</strong><sup><strong>TM</strong></sup></p><p>Mở rộng và tự động hóa độ sâu thăm khám:</p><p>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt</p><p>Bảo hành: <strong>12 tháng</strong></p> | <p><strong>1) Gói phần mềm</strong> <strong>SmartExam (950.000.000 VND) </strong>bao gồm:<strong> </strong></p><ul><li>Phần mềm đo độ nhiễm mỡ mô gan liên tục <strong>Continous CAP</strong><sup><strong>TM&nbsp;</strong></sup></li><li>Mở rộng và tự động hóa độ sâu thăm khám</li></ul><p><strong>2) Phần mềm đo độ nhiễm mỡ mô gan CAP™ : 800.000.000 VND</strong></p><p><strong>3) DICOM: 110.000.000 VND</strong></p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-04-01 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-04-05
1886 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi dạ dày video có tính năng phóng đại | EG-760Z | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI |  | Nhóm 1 |  |  | 1400000000 | t | Bộ | false | 2021-03-03 | 2021-08-30 | <p>Ống nội soi dạ dày video là ống nội soi sử dụng thăm khám đường tiêu hóa trên với công nghệ CMOS Megapixel cho phép tạo hình ảnh độ nét cao và phù hợp với môi trường có độ nhiễu ảnh tương đối thấp, kết hợp cùng bộ xử lý và nguồn sáng nội soi cho phép hiển thị giao diện hình ảnh Full HD cao cấp.</p> | <p>Ống nội soi dạ dày video có tính năng phóng đại EG-760Z</p><p>Kìm sinh thiết</p> |  | <p>Model: EG-760Z</p><p>- Đường kính đầu dây soi : 9.9 mm.</p><p>- Đường kính thân dây soi : 9.8 mm.</p><p>- Khả năng uốn cong:</p><p>+ Lên 210° / xuống 90°</p><p>+ Phải 100° / trái 100°</p><p>- Chiều dài làm việc : 1,100mm.</p><p>- Chiều dài toàn bộ : 1,400mm.</p><p>- Đường kính kênh sinh thiết : 2.8 mm.</p><p>- Kênh nước phụ : trang bị</p> | <p>- Hướng dẫn sử dụng</p><p>- Phí vận chuyển, lắp đặt</p><p>- Bảo hành 12 tháng, bảo trì định kỳ</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-03-03 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-10
1887 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm định lượng xơ hóa gan và gan nhiễm mỡ công nghệ Fibroscan | FibroScan 530 Compact | Echosens | Pháp | Echosens | Pháp | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Pháp | Nhóm 1 |  |  | 4600000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-31 | 2021-06-30 | <p>Máy siêu âm định lượng xơ hóa gan và gan nhiễm mỡ công nghệ Fibroscan</p> | <p><strong>MÁY SIÊU ÂM XÁCH TAY ĐỊNH LƯỢNG XƠ HÓA GAN FIBROSCAN VÀ GAN NHIỄM MỠ</strong></p><p>Model: <strong>FibroScan 530 Compact</strong></p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Echosens – Pháp</p><p>Xuất xứ: Pháp</p><p>Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị</p><p><strong>CẤU HÌNH CUNG CẤP</strong></p><p>+ 01 Máy chính thiết kế dạng xách tay</p><p>+ Tích hợp màn hình chạm LCD kích thước:&nbsp;15 inches</p><p>+ Tích hợp&nbsp;02 cổng cắm đầu dò hoạt động</p><p>+ 01 Đầu dò tiêu chuẩn: M+ Probe</p><p>+ Phần mềm đo độ cứng gan với công nghệ kiểm soát tần số của sóng biến dạng tức thời VCTE<sup><strong>TM</strong></sup></p><p>+ Gói phần mềm <strong>SmartExam</strong></p><ul><li>Phần mềm đo độ nhiễm mỡ mô gan liên tục <strong>Continous CAP</strong><sup><strong>TM</strong></sup></li><li>Mở rộng và tự động hóa độ sâu thăm khám</li></ul><p>+ 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt</p> | <p><strong>1) Gói phần mềm</strong> <strong>SmartExam (950.000.000 VND) </strong>bao gồm:<strong> </strong></p><ul><li>Phần mềm đo độ nhiễm mỡ mô gan liên tục <strong>Continous CAPTM&nbsp;</strong></li><li><strong>Mở rộng và tự động hóa độ sâu thăm khám</strong></li></ul><p><strong>2) Phần mềm đo độ nhiễm mỡ mô gan CAP™ : 800.000.000 VND</strong></p><p><strong>3) DICOM: 110.000.000 VND</strong></p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-03-31 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-04-05
1888 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy sắc ký | Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao - HPLC | QSight 210 MD Screening System | QSight 210 MD Screening System | PerkinElmer Health Sciences Canada, Inc. | Canada | PerkinElmer Health Sciences Canada, Inc. | Canada | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 6800000000 | t | Hệ thống | true | 2021-07-02 | 2021-10-02 | <p>- Đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế như ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương.</p><p>- Nguồn điện sử dụng: Tương thích điện áp 220 V, 50Hz.</p><p>- Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥25oC; độ ẩm tối đa ≥ 80%.</p> | <p>Hệ thống sắc ký khối ghép phổ (LC-MSMS): 01 hệ thống bao gồm:</p><p>1. Máy sắc ký lỏng khối phổ: 01 bộ gồm:</p><p>1.1. Bộ phận phân tích khối phổ: 01 cái</p><p>1.2. Bộ phận bơm nhị phân: 01 cái</p><p>1.3. Bộ phận bơm mẫu tự động: 01 cái</p><p>1.4. Phần mềm điều khiển thiết bị và phân tích xử lý dữ liệu: 01 cái</p><p>2. Các thiết bị phụ trợ và hóa chất kèm theo, gồm:</p><p>2.1. Bộ sinh khí Nitơ:</p><p>2.2. Bộ lưu điện UPS online</p><p>2.3. Bể rửa siêu âm có gia nhiệt</p><p>2.4. Bộ hóa chất chuyên dụng cho sàng lọc các rối loạn chuyển hóa di truyền ở trẻ sơ sinh</p><p>2.5. Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo máy (dây nguồn, cáp nối ….) và Hướng dẫn sử dụng (bao gồm bản Tiếng Anh và bản Tiếng Việt)</p> |  | <p>+ Hệ thống được thiết kế để thực hiện các xét nghiệm sàng lọc các rối loạn di truyền một cách tự động sử dụng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ, bao gồm bộ phận phân phối mẫu tự động kết hợp với đầu phun ion hóa điện tử (ESI) và đầu dò ba tứ cực bán tự động. Các chất trong mẫu được xác định bằng cách ion hóa các hợp chất và phân tách các ion đã được tạo ra bằng một trường điện từ theo khối lượng phân tử của chúng</p><p>Mục đích sử dụng</p><p>+ Phân tích, đo lường axit amin, succinylacetone, free carnitine, acylcarnitines, nucleoside và lysophospholipid … phân tách từ các giọt máu khô nhờ dung dịch có chứa các chất nội chuẩn đã được đánh dấu và phân tích bằng hệ thống đo khối phổ (MSMS) ở Chế độ giám sát nhiều phản ứng (MRM)</p><p>+ Hệ thống có thể thực hiện xét nghiệm phân tích nhiều chỉ tiêu cùng một lúc, trong đó khả năng phân tích di truyền (kết hợp cùng các bộ kit đặc hiệu) gồm: ≥ 14 loại acide amin, ≥ 35 loại chất béo</p><p> Phân tích rối loạn chuyển hóa: ≥ 10 loại rối loạn chuyển hóa axit amin; ≥ 6 loại rối loạn chuyển hóa ô-xy hóa axit béo; ≥ 9 loại rối loạn chuyển hóa axit hữu cơ…</p><p>Thông số chi tiết:</p><p>1. Bộ phận phân tích khối phổ</p><p>+ Đầu dò ba tứ cực giúp đạt độ nhạy và độ đặc hiệu cao</p><p>+ Màn hình LCD hiển thị trạng thái hệ thống và thông báo lỗi</p><p>+ Có thể kết nối chân không với máy bơm phụ trợ bên ngoài </p><p>+ Có cổng kết nối Ethernet </p><p>+ Tính năng tự làm sạch ngăn chặn chất ô nhiễm xâm nhập</p><p>2. Bộ phận bơm nhị phân</p><p>+ Bơm hai kênh để chạy cùng lúc tới hai dung môi theo bất kỳ tỉ lệ nào</p><p>+ Lưu lượng từ 20-4500 µL/phút, có thể điều chỉnh cấu hình theo mức tăng 10 µL</p><p>+ Bộ đếm nhật ký có thể cài đặt lại để tự động ghi thời gian sử dụng và thời gian hoạt động của máy bơm</p><p>3. Bộ phận bơm mẫu tự động </p><p>+ Mô-đun phun mẫu được thiết kế với đầu phun vòng lặp</p><p>+ Thể tích phun mẫu tiêu chuẩn từ 1 - 10 µL với các tùy chọn vòng lặp để có thể mở rộng đến 100 µL</p><p>+ Có 6 ngăn kéo cho đĩa vi tấm, chứa được 12 đĩa 96 giếng</p><p>+ Máy cắt lá (foil cutter) giúp tránh các hiện tượng tắc nghẽn kim</p><p>4. Phần mềm điều khiển</p><p>+ Phần mềm cho phép điều khiển bộ phận phân tích khối phổ, bộ phận bơm nhị phân và bộ phận bơm mẫu tự động</p><p>+ Bao gồm một tập hợp các tính năng hướng dẫn người dùng dựa trên quy trình làm việc từ thiết lập phương pháp đến xử lý kết quả và báo cáo</p> | <p>- Thuế, phí: Bao gồm trong giá niêm yết.</p><p>- Thời gian bảo hành: 12 tháng.</p><p>- Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p><p>- Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn người sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2021-04-05 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2021-07-02
1889 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi dạ dày video | EG-760R | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 1250000000 | t | Bộ | false | 2021-03-03 | 2021-08-30 | <p>Ống nội soi dạ dày video là ống nội soi sử dụng thăm khám đường tiêu hóa trên với công nghệ CMOS Megapixel cho phép tạo hình ảnh độ nét cao và phù hợp với môi trường có độ nhiễu ảnh tương đối thấp, kết hợp cùng bộ xử lý và nguồn sáng nội soi cho phép hiển thị giao diện hình ảnh Full HD cao cấp.</p> | <p>Ống nội soi dạ dày video EG-760R</p><p>Kìm sinh thiết</p> |  | <p>Model: EG-760R</p><p>-&nbsp;Hướng nhìn: Nhìn thẳng, 0 độ</p><p>- Trường nhìn: 140 độ</p><p>- Phạm vi quan sát: 2 tới 100 mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Phương pháp chiếu sáng: Dẫn sáng</p><p>- Kích cỡ hình ảnh : Cỡ lớn&nbsp;</p><p>- Đường kính đầu ống soi : 9,2 mm&nbsp;</p><p>- Đường kính thân ống soi : 9,3 mm&nbsp;</p><p>- Đường kính kênh sinh thiết : 2,8mm&nbsp;</p><p>- Khả năng uốn cong : Lên 210 độ/Xuống 90 độ/Phải 100 độ/Trái 100 độ</p><p>- Chiều dài làm việc : 1.100 mm</p><p>- Tổng chiều dài : 1.400 mm</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-03-03 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-10
1890 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Mosaic HP 20 E1 | MOSAIC 20 HP E1 | Sivantost Pte. Ltd. | Singapore | Sivantost Pte. Ltd. | Singapore | ["2020"] | Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính HearLIFE | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 20000000 | t | Cái | true | 2021-05-19 | 2022-05-19 | <p>Máy trợ thính dành cho người lớn và trẻ em</p> | <p>Máy chính: 01 máy</p><p>Hộp đựng máy: 01 hộp</p> |  | <p>&nbsp;Máy trợ thính kỹ thuật số</p><p>-Hiệu chỉnh bằng phần mềm theo thính lực đồ</p><p>-Công nghệ ngắt tiếng hú</p><p>-Công nghệ nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động</p><p>-Định hướng âm thanh</p><p>-Phù hợp với đối tượng có mức độ nghe kém từ nặng đến Sâu</p><p>-Kết nối phụ kiện:</p><p>- Hiệu chỉnh âm lượng và thay đổi chương trình qua ứng dụng điện thoại</p><p>- Loại Pin sử dụng: Zin air cỡ Pin 675, </p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính HearLIFE | 2021-05-19 | Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính HearLIFE | 2021-05-19
1891 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | BÀN MỔ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH | OT-500S + OT-800 | Novavox Corp | Hàn Quốc | Novavox Corp | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 790000000 | t | Cái | true | 2021-05-27 | 2021-12-31 | <p><strong>BÀN MỔ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH</strong></p><p><strong>MODEL: OT-500S + OT-800</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: NOVAVOX – HÀN QUỐC</strong></p><p><strong>N</strong> <strong>XUẤT XỨ: HÀN QUỐC</strong></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn chính :01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nệm: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đỡ tay: 01 cặp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển cầm tay: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đỡ chân: 01 cặp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng nước thải: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đỡ vai: 01 cặp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung che gây mê: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đỡ bên: 01 cặp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đỡ vùng chậu: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đế gác chân: 01 cặp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống hỗ trợ bên: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sư dụng Tiếng Anh-Việt: 01 bộ</p> |  | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng, đặc điểm:</strong>-&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các vị trí phẫu thuật được điểu chỉnh bởi các động cơ điện thủy lực và các xi lanh thủy lực, chuyển động lướt của bàn làm cho bệnh nhân trên bàn cảm thấy thoải mái.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao bàn có thể được điều chỉnh trong khoảng từ 720mm đến 990mm để có tư thế tốt nhất trong quá trình phẫu thuật.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mỗi vị trí được đặt bởi bộ điều khiển công tắc tay và các nút thao tác.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng trượt bổ sung được tích hợp để chụp ảnh C-ARM.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khu vực sử dụng: Chỉnh hình, Phẫu thuật</p><p><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số kỹ thuật:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước bàn: 2200mm x 510mm (DXR)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống: Hệ thống điện-thủy lực và hệ thống đa chức năng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 220V 50/60HZ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao điều chỉnh: Min 720mm~ Max 990mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng bàn: 180 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước bộ mở rộng cho CTCH:</p><p>o&nbsp;&nbsp;Dài 1900 mm</p><p>o&nbsp;&nbsp;Chiều cao điều chỉnh: 1,100mm ~ 760mm</p><p>o&nbsp;&nbsp;Góc bên hỗ trợ từ 0° ~180°</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trendelenburg: ±25°</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưng: -20°~80°</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trượt: 300 mm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vị trí cầu thận: 140°</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiên bên: Trái / Phải 20 ° / 25°</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chân: 30°~ -90°</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27
1892 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy hấp nhiệt độ thấp công nghệ plasma | HMTS 80E | Human Meditek Co. Ltd | Hàn Quốc | Human Meditek Co. Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty tnhh thiết bị y tế và dịch vụ tổng hợp Nhật Minh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2950000000 | t | Cái | true | 2021-04-25 | 2022-04-25 | <p><strong>Model:&nbsp;</strong>HMTS 80 E</p><p><strong>Nhóm TTB:&nbsp;</strong>Nhóm 6</p><p><strong>HSX:&nbsp;</strong>Hmanmeditek Co., Ltd</p><p><strong>Công ty:&nbsp;</strong>Công ty TNHH thiết bị y tế và dịch vụ tổng hợp Nhật Minh</p><p>Hotline : 0971577869</p> | <p><strong>Cấu hình cơ bản</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng thiết bị: 01 chiếc</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lọ hóa chất : 4 lọ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp giấy in (6 cuộn/hộp): 01 hộp</p> |  | <p> Màn hình cảm ứng 6.4 inch độ phân giải 640 x 480</p><p> Kích thước máy (rộng x sâu x cao): 750 x 1670 x 835 mm</p><p> Khối lượng: 430 kg</p><p> Nồng độ hóa chất tiệt khuẩn H2O2: 50%, Hạn sử dụng 18 tháng</p><p><br></p><p> Hộp hóa chất phải có quét mã</p><p> Máy có bánh xe tích hợp</p><p> Màn hình điều khiển cảm ứng </p><p> Khoảng cách cài đặt 1135 x 1502 mm</p><p> Công suất tiêu thụ: 5 kW</p><p> Phải có các chứng chỉ của các hãng nội soi lớn như Pentax,Olympus về đảm bảo chất lượng tiệt khuẩn</p><p> <strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Buồng hấp</strong></p><p> Dung tích: &nbsp;80 lít </p><p> Kích thước (đường kính x sâu): 400 x 650 mm</p><p> Kích thước giá trên (rộng x sâu): 380 x 635 mm</p><p> Kích thước giá dưới (rộng x sâu): 260 x 635 mm</p><p> <strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chu trình</strong></p><p> Thời gian tiệt trùng từ 25-53 phút</p><p> Có tối thiểu 4 chu trình tiệt trùng</p><p> +) Tiệt trùng bề mặt:</p><p> Thời gian tiệt trùng: 25 phút</p><p> Tiệt trùng bề mặt dụng cụ kiêm loại, phi kim, dụng cụ thép không gỉ hoặc bề mặt titanium</p><p> Tiệt trùng dụng cụ nội soi không lòng ống, semi-regid</p><p> Tải trọng dụng cụ: 4,45 kg</p><p> +) Tiệt trùng dụng cu nội soi:</p><p> Thời gian tiệt trùng: 38 phút</p><p> Có khả năng tiệt trùng 2 bộ dụng cụ nội soi mềm một kênh, đường kính ≥1mm, dài ≤850mm</p><p> Có khả năng tiệt trùng 1 bộ dụng cụ nội soi mềm hai kênh, đường kính ≥1mm, độ dài mỗi kênh lần lượt ≤850mm và ≤998mm</p><p> +) Tiệt trùng tiêu chuẩn</p><p> Thời gian tiệt trùng: 38 phút</p><p> Có khả năng tiệt trùng ≥ 10 bộ dụng cụ lòng ống Polyethylene và Teflon đường kính ≥1mm dài ≤800mm</p><p> Có khả năng tiệt trùng 1 bộ dụng cụ lòng ống Polyethylene và Teflon đường kính ≥1mm dài ≤1600mm</p><p> Có khả năng tiệt trùng 10 bộ dụng cụ lòng ống thép không gỉ đường kính ≥1mm dài ≤350mm</p><p> Có khả năng tiệt trùng ≥ 5 bộ dụng cụ lòng ống thép không gỉ đường kính ≥0.77mm dài ≤500mm</p><p><br></p><p> </p><p> </p> | [5 empty] | Công ty tnhh thiết bị y tế và dịch vụ tổng hợp Nhật Minh | 2021-04-25 | Công ty tnhh thiết bị y tế và dịch vụ tổng hợp Nhật Minh | 2021-04-25
1893 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Đầu chiếu sáng nội nhãn 25G | SC11-029 (18271-0325P) | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 4076000 | t | Cái | false | 2021-07-02 | 2021-10-02 | <p>Đầu chiếu sáng nội nhãn 25G, code 18271-0325P</p> | <p>Đầu chiếu sáng nội nhãn 25G, code 18271-0325P</p> |  | <p>Đầu chiếu sáng nội nhãn 25G, code 18271-0325P</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-02
1894 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi dạ dày video | EG-720R | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 950000000 | t | Bộ | false | 2021-03-03 | 2021-08-30 | <p>Ống nội soi dạ dày video là ống nội soi sử dụng thăm khám đường tiêu hóa trên với công nghệ CMOS Megapixel cho phép tạo hình ảnh độ nét cao và phù hợp với môi trường có độ nhiễu ảnh tương đối thấp, kết hợp cùng bộ xử lý và nguồn sáng nội soi cho phép hiển thị giao diện hình ảnh Full HD cao cấp.</p> | <p>Ống nội soi dạ dày video EG-720R</p><p>Kìm sinh thiết</p> |  | <p>Model: EG-720R</p><p>- Hướng nhìn: thẳng (0o)</p><p>- Trường nhìn: 140o&nbsp;</p><p>- Dải quan sát: 2-100 mm</p><p>- Đường kính đầu ống soi: 9.2 mm</p><p>- Đường kính thân ống soi: 9.3 mm&nbsp;</p><p>- Đường kính kênh dụng cụ: 2.8 mm</p><p>- Góc điều khiển: Up 210o / Down 90o/ Left 100o / Right 100o</p><p>- Chiều dài làm việc: 1,100mm</p><p>- Tổng chiều dài : 1,400mm</p><p><br></p> | <p>- Hướng dẫn sử dụng</p><p>- Phí vận chuyển, lắp đặt</p><p>- Bảo hành 12 tháng, bảo trì định kỳ</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-03-03 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-10
1895 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm xách tay Doppler màu | VINNO A5 | Vinno Technology (Suzhou) Co. Ltd | Trung Quốc | Vinno Technology (Suzhou) Co. Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN |  | Nhóm 6 |  |  | 394000000 | t | Bộ | true | 2020-12-28 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">Thông số, chi tiêu kỹ thuật</strong></p><p>Ø Máy siêu âm xách tay VINNO A5 cung cấp đầy đủ các chức năng giúp chẩn đoán nhanh chóng và dễ dàng.</p><p>Ø Màn hình IPS độ phân giải cao, kích thước 15.6 inch, công nghệ LED với các điều chỉnh định vị gần như vô hạn, Khả năng nghiêng rất lớn</p><p>Ø Có 02 cổng cắm đầu dò.</p><p>Ø 02 cổng kết nối USB</p><p>Ø Bộ nhớ lưu trữ và khởi động nhanh dung lượng 120GB SSD</p><p>Ø Bao gồm: Thân máy chính và đầu dò Convex</p><p>Ø Và phụ kiện&nbsp;kèm theo.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lĩnh vực thăm khám: Ổ bụng, sản phụ khoa, nhi khoa, …</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các mode hoạt động: 2D, M mode, Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng...</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hình ảnh Harmonic Có sẵn trên tất cả các đầu dò tạo ảnh, Hỗ trợ cả hình hài hòa mô và hình đảo ngược pha, Xử lý hài hòa hai lần để giảm artifacts và nâng cao hình ảnh rõ nét…</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện : 100-240V~, tần số 50/60 Hz</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-28 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-28
1896 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 2D, 3 đầu dò | Arietta 50 | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-15 | 2021-06-30 | <p>Arietta 50 cho hình ảnh chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực lâm sàng bao gồm các phép đo bụng, mạch máu, phụ khoa.</p><p><br></p><p><strong>Màn hình</strong> rộng LCD 21,5 inch có độ tương phản cao với trường nhìn rộng hiển thị hình ảnh với độ nhạy và độ phân giải cao, giảm sự biến đổi hình ảnh bệnh nhân.</p><p><br></p><p><strong>Bảng điều khiển</strong> 10,1 inch có bố cục tối giản, có thể điều chỉnh chiều cao/xoay chỉ bao gồm các điều khiển cần thiết. Giảm thời gian tìm kiếm nút bên phải, mang lại trải nghiệm vận hành dễ chịu hơn.</p><p><br></p><p><strong>Giao diện</strong> thân thiện với người dùng, dễ dàng chọn khu vực kiểm tra từ hình minh họa để bắt đầu hoạt động.</p><p><br></p><p><strong>Quét bằng cài đặt trước</strong>. Chọn hình ảnh đã chụp trước đó của bệnh nhân và hệ thống sẽ điều chỉnh theo cài đặt khám tương tự cho các lần tiếp theo.</p><p><br></p><p><strong>Xử lý hình ảnh mượt (SIP)</strong>. Bộ lọc hình ảnh thích ứng này đã phát triển hơn nữa để giảm các đốm và tăng cường cải tiến đường viền, tạo ra hình ảnh rõ ràng hơn để giải thích dễ dàng hơn.</p><p><br></p><p><strong>Trình tối ưu hóa tự động</strong>. Hình ảnh có thể được điều chỉnh bằng một lần nhấn phím: Độ khuếch đại chế độ B, vị trí đường cơ sở và phạm vi vận tốc của dạng sóng Doppler đều được tối ưu hóa.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2020-11-27 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-03-14
1897 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm cao cấp có tính năng đàn hồi gan | MyLab™X8 eXP | Esaote S.p.A | Italy | Esaote S.p.A | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Italy | Nhóm null |  |  | 4000000000 | t | Bộ | true | 2020-11-23 | 2022-09-30 | <p>Máy siêu âm cao cấp có tính năng đàn hồi gan</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-11-23 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-07-02
1898 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 500 lít | HA-500DR | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p>Ứng dụng: Dùng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, bông băng, gạc y tế, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ bằng kim loại, đồ vải, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> | <p>• Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 1 bộ</p><p>• Phụ kiện tiêu chuẩn:</p><p> + Xe đẩy vật hấp bên ngoài, chế tạo bằng thép không gỉ SUS 304, bánh xe có chốt hãm: 1 cái</p><p> + Giá đựng vật hấp bên trong, di chuyển được, chế tạo bằng thép không gỉ SUS 304: 1 cái</p><p> + Dây cáp nguồn 3 pha: 5 m</p><p> + Dây nối đất: 2 m</p><p> + Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (tiếng Việt): 1 quyển</p> |  | <p>- Tiệt trùng bằng phương pháp sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao.</p><p>- Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý, giao diện với người sử dụng thông qua màn hình LCD và bàn phím.</p><p>- Loại 01 cửa vuông</p><p>- Có chức năng sấy khô bằng máy hút chân không.</p><p>- Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm2 (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).</p><p>- Dải cài đặt nhiệt độ hấp tiệt trùng: 105°C – 135°C (Có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).</p><p>- Dải cài đặt thời gian hấp tiệt trùng: 1 – 180 phút (Có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).</p><p>- Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút (Có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).</p><p>- Thiết bị hoạt động bằng điện.</p><p>- Nguồn điện:</p><p>+ 3 pha 380VAC/ 50Hz cho máy hút chân không và buồng sinh hơi.</p><p>+ 220VAC ± 10%/ 50Hz cho các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính và các phụ kiện kèm theo</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-04-14 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-04-14
1899 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ tích hợp camera | Đèn mổ treo trần 2 nhánh 160000 lux, có camera, có tay treo màn hình | LEDVISION 101/101 | Surgiris | Pháp,Đức | Karl Storz | Đức |  | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh |  | Nhóm null |  |  | 1950000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-09 | 2021-12-31 | <p>Đèn mổ LED, có đi kèm camera full HD và tay treo màn hình.</p> | <p> Cánh tay treo cụm đầu đèn: 02 chiếc </p><p> Chóa đèn treo trần: 02 chiếc </p><p> Cán cầm điều chỉnh đèn: 02 chiếc </p><p> Camera không dây Full HD: 01 chiếc </p><p> Cánh tay treo màn hình: 01 chiếc </p><p> Bảng điều khiển gắn tường: 01 chiếc </p><p><br></p> |  | <p>Đèn mổ LED</p><p>Độ sáng lên tới 160000lux</p><p>Điều khiển bằng cử chỉ</p><p>Có camera không dây full HD kèm tay treo màn hình</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-09 | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-01-09
1900 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | Hệ thống X-quang kỹ thuật số DRX Ascend (kèm 2 tấm cảm biến Trimax 35C) | DRX Ascend System | Rayco (Shanghai) Medical Products Company Limited | Trung Quốc | Carestream Health, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-27 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>Hệ thống X-quang kỹ thuật số DRX Ascend</strong></p><p class="ql-align-center">(kèm 2 tấm cảm biến TRIMAX 35C )</p><p>- Model: DRX Ascend</p><p>- Hãng sản xuất: Rayco (Shanghai)-&nbsp;Trung Quốc</p><p>- Hãng chủ sở hữu: Carestream Health - Mỹ</p><p>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA, FSC France</p><p>- Mới 100%</p> | <p>Cấu hình cơ bản bao gồm: Máy chính kèm</p><p>02 tấm cảm biến TRIMAX 35C, và phụ kiện đòng bộ đi kèm.</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | 2021-05-27 | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | 2021-05-27
1901 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Bộ lưu dẫn thủy dịch cho máy CV-30000 | SC11-045 (18601-7532) | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 3740000 | t | Bộ | false | 2021-07-02 | 2021-07-02 | <p>Bộ lưu dẫn thủy dịch cho máy CV-30000, code 18601-7532</p> | <p>Bộ lưu dẫn thủy dịch cho máy CV-30000, code 18601-7532</p> |  | <p>Bộ lưu dẫn thủy dịch cho máy CV-30000, code 18601-7532</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-02
1902 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 300 lít | HA-300DR | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1350000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p><strong>Ứng dụng: </strong>Dùng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, bông băng, gạc y tế, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ bằng kim loại, đồ vải, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> | <p>- Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 1 bộ</p><p>- Phụ kiện tiêu chuẩn:</p><p> + Xe đẩy vật hấp bên ngoài, chế tạo bằng thép không gỉ SUS 304, bánh xe có chốt hãm: 1 cái</p><p> + Giá đựng vật hấp bên trong, di chuyển được, chế tạo bằng thép không gỉ SUS 304: 1 cái</p><p> + Dây cáp nguồn 3 pha: 5 m</p><p> + Dây nối đất: 2 m</p><p> + Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (tiếng Việt): 1 quyển</p><p> + Quy trình vận hành (tiếng Việt): 1 tờ (dán trên máy)</p> |  | <p>- Tiệt trùng bằng phương pháp sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao.</p><p>- Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý, giao diện với người sử dụng thông qua màn hình LCD và bàn phím.</p><p>- Loại 01 cửa tròn</p><p>- Có chức năng sấy khô bằng máy hút chân không.</p><p>- Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm<sup>2</sup> (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).</p><p>- Dải cài đặt nhiệt độ hấp tiệt trùng: 105°C – 135°C (Có thể mở rộng theo&nbsp;nhu cầu sử dụng).</p><p>- Dải cài đặt thời gian hấp tiệt trùng: 1 – 180 phút&nbsp;(Có thể mở rộng theo&nbsp;nhu cầu sử dụng).</p><p>- Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút (Có thể mở rộng theo&nbsp;nhu cầu sử dụng).</p><p>- Thiết bị hoạt động bằng điện.</p><p>- Nguồn điện:</p><p>+ 3 pha 380VAC/ 50Hz cho máy hút chân không và buồng sinh hơi.</p><p>+ 220VAC ± 10%/ 50Hz cho các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính và các phụ kiện kèm theo.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-04-14 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-04-14
1903 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi dạ dày video | EG-600WR | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI |  | Nhóm 1 |  |  | 900000000 | t | Bộ | false | 2021-03-03 | 2021-08-30 | <p>Ống nội soi dạ dày video là ống nội soi sử dụng thăm khám đường tiêu hóa trên với công nghệ CMOS Megapixel cho phép tạo hình ảnh độ nét cao và phù hợp với môi trường có độ nhiễu ảnh tương đối thấp, kết hợp cùng bộ xử lý và nguồn sáng nội soi cho phép hiển thị giao diện hình ảnh Full HD cao cấp.</p> | <p>Ống nội soi dạ dày video EG-600WR</p><p>Kìm sinh thiết</p> |  | <p>Model: EG-600WR</p><p>- Hướng nhìn: Nhìn thẳng, 0 độ&nbsp;</p><p>- Trường nhìn: 140 độ</p><p>- Phạm vi quan sát: 2 tới 100 mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Phương pháp chiếu sáng : Dẫn sáng</p><p>- Kích cỡ hình ảnh : Cỡ lớn&nbsp;</p><p>- Đường kính đầu ống soi (mm): 9,2 mm</p><p>- Đường kính thân ống soi (mm): 9,3 mm</p><p>- Đường kính kênh sinh thiết : 2,8 mm&nbsp;</p><p>- Khả năng uốn cong : Lên 210 độ/ Xuống 90 độ / Phải 100 độ/ Trái 100 độ</p><p>- Chiều dài làm việc : 1.100 mm</p><p class="ql-align-justify">- Tổng chiều dài : 1.400 mm</p> | <p>- Hướng dẫn sử dụng</p><p>- Phí vận chuyển, lắp đặt</p><p>- Bảo hành 12 tháng, bảo trì định kỳ</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-03-03 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-10
1904 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU 2D | XH40 | Samsung Medison Co. Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co. Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu dùng trong siêu âm chẩn đoán tổng quát, sản phụ khoa, tim mạch, nhi khoa.</p> | <ul> <li>Máy chính</li> <li>Đầu dò 2D Convex</li> <li>Đầu dò 2D Linear</li> <li>Chương trình siêu âm 2D, Doppler màu</li> </ul> | <ol> <li>Đầu dò 3D Convex: 250.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Transvaginal: 150.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 3D/4D: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đa tia (Multivision): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follice): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức: 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục: 100.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>Màn hình điều khiển cảm ứng 10.1”</li> <li>04 ổ cắm đầu dò hoạt động đồng thời</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú, tim mạch</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh tăng cường dải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng 500GB</li> </ul> <ul> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-10-30 | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-12-31
1905 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 2D | HS50 | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT |  | Nhóm 4 |  |  | 1750000000 | t | Cái | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, nhi khoa, tim mạch.</p> | <ul type="disc"> <li>Máy chính</li> <li>Màn hình hiển thị</li> <li>Màn hình cảm ứng</li> <li>Đầu dò 2D Convex</li> <li>Đầu dò 2D Linear</li> <li>Chương trình siêu âm 2D</li> <li>Chương&nbsp;trình&nbsp;Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung</li> </ul> | <p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p> <ol> <li>Đầu dò 2D Transvaginal: 250.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Convex: 300.000.000VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 3D/4D: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi sức căng&nbsp;(E-Strain): 100.000.000VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đa tia (Multivision): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch&nbsp;(Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cản âm (CEUS): 150.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số HS30</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>02 ổ cắm đầu dò</li> <li>Đầu dò Convex (C2-8), tần số 2MHz – 8MHz, ứng dụng siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</li> <li>Đầu dò Linear (LN5-12), tần số 5MHz – 12MHz ứng dụng siêu âm mạch máu, phần nông, cơ xương khớp.</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú</li> <li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh phân giải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng 500GB</li> </ul> <ul> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-01-05
1906 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống nội soi chẩn đoán tiết niệu | OTV-S200 | Shirakawa Olympus Co., Ltd | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp | Nhật Bản | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1730000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-14 | 2021-07-14 | <p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh kèm nguồn sáng: OTV-S200 </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đầu camera: CH-S200-XZ-EB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Ống kính soi </p><ul><li>01 Bộ dụng cụ tiết niệu</li></ul><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Màn hình Sony chuyên dụng nội soi 24 inch: LMD-2435MD (Mua tại Việt Nam)&nbsp;</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao, chỉ áp dụng bảo hành cho các sản phẩm bị lỗi bởi nhà sản xuất. Không áp dụng bảo hành cho hàng tiêu hao</li><li>Hướng dẫn sử dụng, bàn giao, lắp đặt cho người sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-14 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-14
1907 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Ống nội soi tai mũi họng ống mềm video | ER-530T | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI |  | Nhóm 1 |  |  | 700000000 | t | Bộ | false | 2021-03-03 | 2021-08-30 | <p>Ống nội soi tai mũi họng ống mềm video này dùng để thăm khám, chẩn đoán và điều trị nội soi cho ống tai ngoài, họng và thanh quản tại các trung tâm y khoa dưới sự giám sát của nhân viên chuyên môn.&nbsp;</p> | <p>Ống nội soi tai mũi họng ống mềm video ER-530T</p><p>Kìm sinh thiết</p> |  | <p class="ql-align-justify">Model: ER-530T</p><p>- Trường nhìn: 140 độ</p><p>- Hướng nhìn: 0 độ (nhìn thẳng)</p><p>- Khoảng quan sát: 2 - 50 mm</p><p>- Có 2 đường dẫn sáng</p><p>- Khả năng uốn cong: Lên 130 độ/ Xuống 130 độ</p><p>- Đường kính đầu cuối ống soi: 5.4 mm</p><p>- Đường kính phần thân ống soi: 4.9 mm</p><p>- Đường kính kênh sinh thiết: 2.0 mm</p><p>- Chiều dài làm việc: 400 mm</p><p>- Tổng chiều dài: 670 mm</p> | <p>- Hướng dẫn sử dụng</p><p>- Phí vận chuyển, lắp đặt</p><p>- Bảo hành 12 tháng, bảo trì định kỳ</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-03-03 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-10
1908 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Hệ thống siêu âm chẩn đoán Doppler màu 4D/5D | VINNO X55 | Vinno Technology (Suzhou) Co. Ltd | Trung Quốc | Vinno Technology (Suzhou) Co. Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1820000000 | t | Bộ | true | 2020-12-28 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">Thông số, chi tiêu kỹ thuật</strong></p><p>Ø Máy siêu âm doppler màu VINNO X55 cung cấp đầy đủ các chức năng giúp chẩn đoán nhanh chóng và dễ dàng.</p><p>Ø Bàn phím cảm ứng 10 inch có độ nhạy cao</p><p>Ø Màn hình phẳng độ phân giải cao 21.5 inch kết nối hoàn toàn bằng khớp nối</p><p>Ø Có 04 cổng cắm đầu dò.</p><p>Ø 05 cổng kết nối USB</p><p>Ø 8 thanh trượt TGC, chỉnh sửa ở bất cứ độ sâu nào</p><p>Ø Trung bình có 4 tần số có thể điều chỉnh với mọi đầu dò và mọi chế độ</p><p>Ø Ổ cứng HDD 1TB</p><p>Ø Bao gồm: Thân máy chính, đầu dò Convex, đầu dò linear, đầu dò 4D, đầu dò tim</p><p>Ø Và phụ kiện&nbsp;kèm theo.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lĩnh vực thăm khám: Ổ bụng, sản phụ khoa, nhi khoa, tim, mạch máu, cơ xương khớp …</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các mode hoạt động: 2D, M mode, Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng...</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hình ảnh Harmonic Có sẵn trên tất cả các đầu dò tạo ảnh, Hỗ trợ cả hình hài hòa mô và hình đảo ngược pha, Xử lý hài hòa hai lần để giảm artifacts và nâng cao hình ảnh rõ nét…</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện hoạt động:</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-28 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-28
1909 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Ống nội soi tai mũi họng video đường kính nhỏ | ER-530S2 | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 650000000 | t | Bộ | false | 2021-03-03 | 2021-08-30 | <p>Ống nội soi tai mũi họng video đường kính nhỏ là ống soi có thiết kế thân thiện với người sử dụng và tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân với đường kính thân ống soi chỉ 3.2mm. Công nghệ hình ảnh tiên tiến cho hình ảnh sắc nét, độ phân giải cao nhờ tích hợp chip CCD.</p> | <p>Ống nội soi tai mũi họng video đường kính nhỏ ER-530S2</p><p>Kìm sinh thiết</p> |  | <p class="ql-align-justify">Model: ER-530S2</p><p>- Trường nhìn: 90 độ</p><p>- Hướng nhìn: 0 độ (nhìn thẳng)</p><p>- Khoảng quan sát: 3 - 50 mm</p><p>- Có 2 đường dẫn sáng</p><p>- Khả năng uốn cong: Lên 130 độ/ Xuống 130 độ</p><p>- Đường kính đầu cuối ống soi: 2.9 mm</p><p>- Đường kính phần thân ống soi: 3.2 mm</p><p>- Chiều dài làm việc: 300 mm</p><p>- Tổng chiều dài: 553 mm</p><p> </p> | <p>- Hướng dẫn sử dụng</p><p>- Phí vận chuyển, lắp đặt</p><p>- Bảo hành 12 tháng, bảo trì định kỳ</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-03-03 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-10
1910 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU 3D/4D | HS30 | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1450000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D dùng trong siêu âm chẩn đoán tổng quát, sản phụ khoa, tim mạch, nhi khoa.</p> | <ul type="disc"> <li>Máy chính</li> <li>Màn hình hiển thị</li> <li>Đầu dò 2D Convex</li> <li>Đầu dò 2D Linear</li> <li>Đầu dò 3D/4D Convex</li> <li>Chương trình siêu âm 2D, 3D, 4D</li> <li>Chương trình&nbsp;Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung</li> </ul> | <ol> <li>Đầu dò 2D Linear: 150.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li> <li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm sức căng&nbsp;cơ tim&nbsp;(Strain): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đo độ dầy thành mạch&nbsp;(Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li> <li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú&nbsp;(S-Detect): 300.000.000 VNĐ</li> </ol> | <ul> <li>Hệ thống máy chính kỹ thuật số HS30</li> <li>Màn hình màu LED 21.5”</li> <li>03 ổ cắm đầu dò hoạt động đồng thời</li> <li>01 đầu dò 3D/4D Convex.</li> <li>01 đầu dò 2D&nbsp;Convex&nbsp;</li> <li>01 đầu dò 2D Linear&nbsp;</li> <li>Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm SONOVIEW</li> <li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú,3D/4D</li> <li>Hình ảnh tăng cường dải động Clearvision.</li> <li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li> <li>Ổ đĩa cứng SSD 512GB</li> <li>Phụ kiện chuẩn</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-10-30 | CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH | 2020-12-31
1911 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm đàn hồi mô định lượng, 3 đầu dò | Aloka Arietta 850 | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 4850000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Aloka Arietta 850 t</strong>hăm khám chính xác hơn, thao tác thoải mái hơn, đa dạng các ứng dụng trong hình ảnh siêu âm.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Màn hình linh động</strong></p><p class="ql-align-justify">Màn hình có thể di chuyển qua lại trơn tru trong quá trình kiểm tra mà không có bất kỳ thay đổi nào về vị trí lên, xuống, phải và trái.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Bảng điều khiển hoạt động</strong></p><p class="ql-align-justify">Bố cục kết hợp với hiển thị lựa chọn ưu tiên trackball trên màn hình hợp lý hóa quy trình làm việc cho các chức năng nâng cao hơn, chẳng hạn như đo lường và phân tích 3D</p><p class="ql-align-justify"><strong>Giao thức hỗ trợ</strong></p><p class="ql-align-justify">Các bước đã đăng ký trong quy trình thường ngày giúp giảm bớt các thao tác thực hiện khi thăm khám. Nhắc lưu ảnh, cảnh báo khi lưu lặp lại, các tính năng giúp nâng cao hiệu quả và chính xác khi thăm khám.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Màn hình linh động</strong></p><p class="ql-align-justify">Màn hình có thể di chuyển qua lại trơn tru trong quá trình kiểm tra mà không có bất kỳ thay đổi nào về vị trí lên, xuống, phải và trái.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Bảng điều khiển hoạt động</strong></p><p class="ql-align-justify">Bố cục kết hợp với hiển thị lựa chọn ưu tiên trackball trên màn hình hợp lý hóa quy trình làm việc cho các chức năng nâng cao hơn, chẳng hạn như đo lường và phân tích 3D</p><p class="ql-align-justify"><strong>Giao thức hỗ trợ</strong></p><p class="ql-align-justify">Các bước đã đăng ký trong quy trình thường ngày giúp giảm bớt các thao tác thực hiện khi thăm khám. Nhắc lưu ảnh, cảnh báo khi lưu lặp lại, các tính năng giúp nâng cao hiệu quả và chính xác khi thăm khám.</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2020-12-08 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2020-12-31
1912 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Máy tạo mẫu DENTAFORM 3D PRINTER cho nha khoa | DENTAFORM 3D PRINTER | Structo Pte Ltd | Singapore | Structo Pte Ltd | Singapore |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 6 |  |  | 984746000 | t | Chiếc | true | 2020-11-20 | 2021-03-31 | <p>Vui lòng xem file đính kèm</p> | <p>Vui lòng xem file đính kèm</p> |  | <p>Vui lòng xem file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-20 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-20
1913 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | Buồng đo thính lực | 350S | Amplivox Ltd | Anh | Amplivox Ltd | Anh |  | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 400000000 | t | Cái | false | 2021-01-28 | 2022-01-28 | <p>Buồng cách âm đo thính lực và các test thính học khác</p> | <p>Buồng đo cách âm có bảng cắm và bàn để thiết bị đo</p><p>Ghế ngồi cho bệnh nhân</p><p>Cửa sổ kiếng cách âm 2 lớp</p><p>Hệ thống thông khí không ồn</p><p>Hệ thống chiếu sáng</p> |  | <p>Kích thước 1000 x 1069 x 2253 mm</p><p>Trọng lượng 325 kg ( net)</p> | [5 empty] | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2021-01-28 | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2021-01-28
1914 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi khí phế quản | Ống nội soi khí phế quản ống mềm video | EB-580T | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 800000000 | t | Bộ | false | 2021-03-03 | 2021-08-30 | <p>Ống soi khí phế quản ống mềm video là ống soi sử dụng cảm biến thu hình công nghệ CMOS Megapixel cho phép tạo hình ảnh độ nét cao và phù hợp với môi trường có độ nhiễu ảnh tương đối thấp, kết hợp cùng bộ xử lý và nguồn sáng nội soi cho phép hiển thị giao diện hình ảnh Full HD cao cấp.</p> | <p>Ống nội soi khí phế quản ống mềm video EB-580T</p><p>Kìm sinh thiết</p> |  | <p class="ql-align-justify">Model: EB-580T</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Ống soi có 2 đường dẫn sáng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Hướng quan sát: nhìn thẳng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Phạm vi quan sát: 2.0 – 100mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Trường nhìn: 120°</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Đường kính đầu ống soi: 5.8 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Đường kính thân ống soi: 5.9 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Đường kính kênh sinh thiết:&nbsp;2.8 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Khả năng uốn cong:·Lên 180° / xuống 130°</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chiều dài làm việc: 600mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chiều dài toàn bộ: 870mm</p> | <p>- Hướng dẫn sử dụng</p><p>- Phí vận chuyển, lắp đặt</p><p>- Bảo hành 12 tháng, bảo trì định kỳ</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-03-03 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-10
1915 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi khí phế quản | Ống nội soi khí phế quản video đường kính nhỏ | EB-580S | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI |  | Nhóm 1 |  |  | 750000000 | t | Bộ | false | 2021-03-03 | 2021-08-30 | <p>Ống soi khí phế quản video đường kính nhỏ là ống soi sử dụng cảm biến thu hình công nghệ CMOS Megapixel cho phép tạo hình ảnh độ nét cao và phù hợp với môi trường có độ nhiễu ảnh tương đối thấp, kết hợp cùng bộ xử lý và nguồn sáng nội soi cho phép hiển thị giao diện hình ảnh Full HD cao cấp.</p> | <p>Ống nội soi khí phế quản video đường kính nhỏ EB-580S</p><p>Kìm sinh thiết</p> |  | <p class="ql-align-justify">Model: EB-580S</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;- Ống soi có 2 đường dẫn sáng</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;- Hướng quan sát : nhìn thẳng</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;- Phạm vi quan sát: 2.0 – 100mm</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;- Trường nhìn: 120°</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;- Đường kính đầu ống soi : 5.3 mm</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;- Đường kính thân ống soi : 5.1 mm</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;- Đường kính kênh sinh thiết: 2.2 mm</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;- Khả năng uốn cong: Lên 210° / xuống 130°</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;- Chiều dài làm việc : 600mm</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;- Chiều dài toàn bộ: 870mm</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p>- Hướng dẫn sử dụng</p><p>- Phí vận chuyển, lắp đặt</p><p>- Bảo hành 12 tháng, bảo trì định kỳ</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-03-03 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-10
1916 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | Máy đo âm ốc tai | GSI Corti | Grason-Stadler, Inc. | Mỹ | Grason-Stadler, Inc. | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 503000000 | t | Bộ | true | 2021-03-13 | 2022-03-13 | <p>Máy đo âm ốc tai</p> | <p>Máy đo cầm tay: 01 máy</p><p>- Đầu đo HDMI Probe: 01 cái</p><p>- Hộp núm tai các cỡ: 01 hộp</p><p>- USB cài đặt phần mềm: 02 cái</p><p>- Đốc sạc: 01 cái</p><p>- Máy in nhiệt: 01 cái</p><p>- Dây kết nối USB A/Micro-B, 2 M: 01 cái</p><p>- Adapter và dây nguồn: 01 cái</p><p>- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p><p>- Bộ máy tính để bàn: 01 bộ</p><p>- Máy in phun mầu: 01 bộ</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh và Việt): 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2021-03-16 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2021-03-16
1917 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương khóa sọ vuông nhỏ 6 lỗ | M: R-12-130-06 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 5700000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp xương khóa sọ vuông nhỏ 6 lỗ </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: M: R-12-130-06</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương khóa sọ vuông nhỏ 6 lỗ, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm các cỡ,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương khóa sọ vuông nhỏ 6 lỗ, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm các cỡ,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương khóa sọ vuông nhỏ 6 lỗ, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm các cỡ,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
1918 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản phụ khoa | GU-1062/G | AGA Sanitatsartikel GmbH | Đức | AGA Sanitatsartikel GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 215000000 | t | Cái | true | 2021-04-15 | 2021-12-31 | <p>Bàn khám sản phụ khoa</p> | <ul><li>Thân bàn chính: 01 máy</li><li>Bộ đỡ chân: 01 bộ</li><li>Khay chứa chất thải: 01 cái</li><li>Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li></ul><p><br></p> |  | <p><strong>Tính năng:</strong></p><p><br></p><ul><li>Ứng dụng cho khám sản phụ khoa</li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Bàn được điều khiển bằng lò so khí</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đệm kiểu công thái học giúp tăng độ thải mái cho bệnh nhân, dày khoảng 67mm</span></li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Thông số kỹ thuật:</span></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chiều dài ghế ngồi, tựa lưng: khoảng từ 800/350mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chiều rộng toàn ghế: khoảng 580mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Độ dầy ghế và tựa lưng: khoảng 67mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chức năng lưng: khoảng từu 0°/+63°</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chức năng nghiêng xương chậu: +35°</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Tải trọng: khoảng 150kg</span></li></ul> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-15 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-19
1919 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Hệ thống xét nghiệm tự động - Automation | Atellica Sample Handler | Bộ phận xử lý mẫu Atellica | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 5000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-21 | 2021-11-30 | <p><strong>Bộ xử lý mẫu Atellica Sample Handler</strong></p><p>&nbsp;</p> | <p>- Máy chính + phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-21 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-03-18
1920 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | tủ đầu giường | BĐY48-04-KITA | Công Ty TNHH Kiến Tạo | Việt Nam | Công Ty TNHH Kiến Tạo | Việt Nam |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 2400000 | f | Chiếc | false | 2020-11-30 | 2021-11-30 | <p>- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 400 x 350 x 900 mm - Khoang trên là ngăn kéo cao 170 mm, trượt trên các thanh ray U có bánh xe. - Khoang giữa ko cánh cửa cao 150 mm. - Khoang dưới cao 450 mm có cánh cửa - Nóc tủ có lan can cao 50 mm - Lan can uốn bằng ống phi 12,7 mm - Có chân đế cao su. - Inox 201</p> | <p>- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 400 x 350 x 900 mm - Khoang trên là ngăn kéo cao 170 mm, trượt trên các thanh ray U có bánh xe. - Khoang giữa ko cánh cửa cao 150 mm. - Khoang dưới cao 450 mm có cánh cửa - Nóc tủ có lan can cao 50 mm - Lan can uốn bằng ống phi 12,7 mm - Có chân đế cao su. - Inox 201</p> |  | <p>- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 400 x 350 x 900 mm - Khoang trên là ngăn kéo cao 170 mm, trượt trên các thanh ray U có bánh xe. - Khoang giữa ko cánh cửa cao 150 mm. - Khoang dưới cao 450 mm có cánh cửa - Nóc tủ có lan can cao 50 mm - Lan can uốn bằng ống phi 12,7 mm - Có chân đế cao su. - Inox 201</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-30 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-30
1921 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống Nội soi tiêu hóa ống mềm video có tính năng chẩn đoán sớm ung thư | VP-7000 | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 4000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-07 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống nội soi tiêu hóa có chức năng chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm bằng các chế độ tăng cường hình ảnh với ánh sáng đặc biệt: BLI (Blue Light Image), BLI-bright, LCI (Linked Color Image). Hệ thống với dây soi sử dụng cảm biến thu hình công nghệ CMOS Megapixel cho phép tạo hình ảnh độ nét cao và phù hợp với môi trường có độ nhiễu ảnh tương đối thấp, cho phép hiển thị giao diện hình ảnh Full HD cao cấp.</p> | <p>Bộ xử lý hình ảnh VP-7000</p><p>Nguồn sáng BL-7000</p><p>Máy nội soi dạ dày EG-720R</p><p>Máy nội soi đại tràng EC-720R/I</p><p>Kìm sinh thiết BF2416SF</p><p>Kìm sinh thiết BF2424SF</p><p>Bộ kiểm tra rò rỉ LT-7/ LT-7F</p><p>Bình nước WT-603</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-12-07 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-10
1922 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi dạ dày qua đường mũi | EG-580NW2 | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 900000000 | t | Bộ | false | 2021-03-03 | 2021-08-30 | <p>Ống soi dạ dày đường mũi là ống soi thăm khám đường tiêu hóa qua ngã mũi. Ống soi sử dụng cảm biến thu hình công nghệ CMOS Megapixel cho phép tạo hình ảnh độ nét cao và phù hợp với môi trường có độ nhiễu ảnh tương đối thấp, kết hợp cùng bộ xử lý và nguồn sáng nội soi cho phép hiển thị giao diện hình ảnh Full HD cao cấp.</p> | <p>Ống nội soi dạ dày qua đường mũi EG-580NW2</p><p>Kìm sinh thiết</p> |  | <p>Model: EG-580NW2</p><p>Thông số kĩ thuật:</p><p>- Trường nhìn: 140 độ</p><p>Hướng nhìn: 0 độ (nhìn thẳng)</p><p>- Khoảng quan sát: 3 - 100 mm</p><p>- Có 2 đường dẫn sáng</p><p>- Khả năng uốn:</p><p>Lên 210 độ / Xuống 90 độ</p><p>Phải 100 độ / Trái 100 độ</p><p>- Đường kính đầu cuối ống soi: 5.8 mm</p><p>- Đường kính phần thân ống soi: 5.9 mm</p><p>- Đường kính kênh sinh thiết 2.4mm</p><p>- Chiều dài làm việc 1100 mm</p><p>- Tổng chiều dài 1400mm</p> | <p>- Hướng dẫn sử dụng</p><p>- Phí vận chuyển, lắp đặt</p><p>- Bảo hành 12 tháng, bảo trì định kỳ</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-03-03 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-10
1923 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống Nội soi tiêu hóa ống mềm video có tính năng chẩn đoán sớm ung thư | EP-6000 | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI |  | Nhóm 1 |  |  | 3600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-23 | 2021-11-23 | <p>Bộ xử lý hình ảnh EP-6000</p><p>Máy nội soi dạ dày EG-720R</p><p>Máy nội soi đại tràng EC-720R/I</p><p>Kìm sinh thiết BF2416SF</p><p>Kìm sinh thiết BF2424SF</p><p>Bộ kiểm tra rò rỉ LT-7/ LT-7F</p><p>Bình nước WT-603</p> | <p> Bộ xử lý hình ảnh EP-6000</p><p> Máy nội soi dạ dày EG-720R</p><p> Máy nội soi đại tràng EC-720R/I</p><p> Kìm sinh thiết BF2416SF</p><p> Kìm sinh thiết BF2424SF</p><p> Bộ kiểm tra rò rỉ LT-7/ LT-7F</p><p> Bình nước WT-603</p><p> </p><p> </p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-11-23 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-10
1924 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân | BT-720 | Bistos Co., Ltd | Hàn Quốc | Bistos Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 40000000 | t | Bộ | true | 2021-02-22 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy theo dõi bệnh nhân</strong> tùy chọn các chức năng theo dõi: SPO2, Huyết áp không xâm lấn, Nhịp mạch</p><p>Thời gian khởi động hệ thống: Khoảng 1 giây.</p><p>Màn hình màu cảm ứng: 4.3 inch.</p><p>Hiệu suất SPO2 chính xác ngay cả khi có chuyển động và lưu lượng máu thấp.</p><p>Hiển thị dữ liệu dạng số và đồ thị.</p><p>Tốc độ xung, âm thanh của nhịp tim.</p><p>Lưu trữ dạng thị đồ thị bảng /ngắn/dài.</p><p>Báo động nghe nhìn, điều chỉnh giới hạn thời gian báo động.</p><p>Tự động cân bằng độ sáng màn hình.</p><p>Bộ nhớ trong để lưu trữ dữ liệu.</p><p>Khe thẻ nhớ SD giúp dễ dàng nâng cấp phần mềm.</p><p>Thời gian làm việc liên tục lên đến 8 giờ với pin lithium-ion, sạc lại nhiều lần.</p><p>Phần mềm chuyên dụng để xem trên máy tính và phân tích kết quả (mua thêm)</p><p>Có khả năng kết nối với hệ thống giám sát trung tâm.</p><p>Trích xuất dữ liệu hệ thống thông tin lâm sàng theo tiêu chuẩn HL7.</p><p>Thích hợp cho cả người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh.</p> | <p><strong>MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN </strong></p><p><strong>(MÁY ĐO SPO2 ĐỂ BÀN)</strong></p><p>MODEL: BT – 720</p><p>HÃNG SẢN XUẤT: BISTOS</p><p>NƯỚC SẢN XUẤT: HÀN QUỐC</p><p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p><p>Thông số theo dõi: SPO2</p><p><strong style="color: black;"><u>Cấu hình cung cấp bao gồm:</u></strong></p><p>-&nbsp;Máy chính:&nbsp;&nbsp;01 cái.</p><p>-&nbsp;Cáp nối và đầu dò SPO2: 01 cái</p><p>-&nbsp;Bộ cáp sạc pin: 01 cái</p><p>-Hướng dẫn sử dụng: 01 cái.</p> | <p>Tùy chọn mua thêm: Thông số đo huyết áp không xâm lấn</p> | <p><strong>Thông số SpO2.</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi đo: 0 ~ 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác:</p><p>o&nbsp;&nbsp;Người lớn, trẻ em: ±2% (70 ~ 100%)</p><p>o&nbsp;&nbsp;Trẻ sơ sinh: ±3% (70 ~ 100%)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số tưới máu: 0.05% ~ 20%</p><p><strong>Thông số NIBP (tùy chọn mua thêm)</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp: Đo dao động tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các chế độ: Bằng tay/ tự động/liên tục.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đơn vị đo: mmHg/kPa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số đo: Tâm thu, tâm trương, trung bình.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi đo:</p><p>o&nbsp;&nbsp;Phạm vi huyết áp tâm thu:</p><p>&nbsp;Người lớn: 40 ~ 270 mmHg</p><p>&nbsp;Trẻ em: 40 ~ 200 mmHg</p><p>&nbsp;Trẻ sơ sinh: 40 ~ 130 mmHg.</p><p>o&nbsp;&nbsp;Phạm vi huyết áp tâm trương:</p><p>&nbsp;Người lớn: 10 ~ 210 mmHg</p><p>&nbsp;Trẻ em: 10 ~ 160 mmHg</p><p>&nbsp;Trẻ sơ sinh: 10 ~ 90 mmHg</p><p>o&nbsp;&nbsp;Phạm vi huyết áp trung bình</p><p>&nbsp;Người lớn: 20 ~ 230 mmHg</p><p>&nbsp;Trẻ em: 20 ~ 175 mmHg</p><p>&nbsp;Trẻ sơ sinh: 20 ~ 100 mmHg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác:</p><p>o&nbsp;&nbsp;Lớn nhất: ±5mmHg</p><p>o&nbsp;&nbsp;Độ lệch chuẩn tối đa: 8mmHg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cài đặt chế độ đo tự động: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480 phút.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giả: 1 mmHg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2021-02-22 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2021-04-05
1925 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống Nội soi tiêu hóa ống mềm video có tính năng chẩn đoán sớm ung thư | VP-7000 | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 5600000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-07 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống nội soi tiêu hóa có chức năng chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm bằng các chế độ tăng cường hình ảnh với ánh sáng đặc biệt: BLI (Blue Light Image), BLI-bright, LCI (Linked Color Image). Hệ thống với dây soi sử dụng cảm biến thu hình công nghệ CMOS Megapixel cho phép tạo hình ảnh độ nét cao và phù hợp với môi trường có độ nhiễu ảnh tương đối thấp, cho phép hiển thị giao diện hình ảnh Full HD cao cấp.</p> | <p>Bộ xử lý hình ảnh VP-7000</p><p>Nguồn sáng BL-7000</p><p>Máy nội soi dạ dày EG-760R</p><p>Máy nội soi đại tràng EC-760R-V/I</p><p>Kìm sinh thiết BF2416SF</p><p>Kìm sinh thiết BF2424SF</p><p>Bộ kiểm tra rò rỉ LT-7/ LT-7F</p><p>Bình nước WT-603</p><p>Máy cắt đốt VIO 300S</p><p>Bộ dụng cụ can thiệp tiêu hóa Fujifilm Medwork</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-12-07 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-10
1926 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện | IntelliVue MP5 | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH | Đức | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 1 |  |  | 260000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-06-30 | <p>- Máy theo dõi bệnh nhân sử dụng được cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh</p><p>- Theo dõi các thông số:</p><ul><li>Điện tim ECG</li><li>Nhịp thở</li><li>Huyết áp không xâm lấn NIBP</li><li>Độ bão hòa Ôxy trong máu SpO2</li></ul> | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Máy chính: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo điện tim và nhịp thở: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo SpO2 : 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-30 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-05
1927 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Cảm biến kỹ thuật số EzSensor HD | IOS-U10IF / IOS-U15IF / IOS-U20IF / IOS-U10VF / IOS-U15VF / IOS-U20VF | Vatech Co., Ltd | Hàn Quốc | Vatech Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020","2019","2021"] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 76791000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-15 | <ol> <li>Cảm biến có độ phân giải cao nhất thế giới (đưa thêm hình ảnh chụp X-quang)</li> </ol> <ul> <li>33.78 Ip/mm: Trải nghiệm độ phân giải cao nhất thế giới</li> <li>4.8 mm: Thiết kế siêu mỏng giúp đặt và định vị Sensor trong miệng bệnh nhân dễ dàng</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Đặt và định vị Sensor trong miệng bệnh nhân vẫn luôn là một thách thức. Theo thời gian, công nghệ nha khoa kỹ thuật số được cải thiện để mang đến sự thoải mái cho bệnh nhân.</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Trung tâm Vatech R&amp;D đã thử nghiệm loại sensor mỏng nhất để giảm thiểu đau đớn và dẫn đầu công nghệ với việc dùng chip CMOS.</p> <ul> <li>Thiết kế góc tròn cho phép tối đa sự thoải mái khi đặt vào các mô mềm</li> </ul> | <p style="margin-left:38.0pt;">&nbsp;</p> <ul> <li>Cảm biến: CMOS</li> <li>Kích thước điểm ảnh: 14.8 micromet</li> <li>Độ phân giải lý thuyết: 33.78 lp/mm</li> <li>Khoảng động: 12 bit</li> <li>Diện tích hoạt động (WxL):</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Size 1.0_20 x 30 mm</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Size 1.5_24 x 33 mm</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Size 2.0_26 x 36 mm</p> <ul> <li>Kích thước (WxLxT):</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Size 1.0_25.4 x 36.8 mm (1.00 x 1.45 inch)</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Size 1.5_29.2 x 39.5 mm (1.14 x 1.55 inch)</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Size 2.0_31.3 x 42.9 mm (1.23 x 1.69 inch)</p> <ul> <li>Độ dày: 4.8 mm (0.19 inch)</li> <li>Chiều dài cáp: 2.7 m</li> </ul> |  | <p style="margin-left:38.0pt;">Thông số kỹ thuật:</p> <ul> <li>Cảm biến: CMOS</li> <li>Kích thước điểm ảnh: 14.8 micromet</li> <li>Độ phân giải lý thuyết: 33.78 lp/mm</li> <li>Khoảng động: 12 bit</li> <li>Diện tích hoạt động (WxL):</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Size 1.0_20 x 30 mm</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Size 1.5_24 x 33 mm</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Size 2.0_26 x 36 mm</p> <ul> <li>Kích thước (WxLxT):</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Size 1.0_25.4 x 36.8 mm (1.00 x 1.45 inch)</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Size 1.5_29.2 x 39.5 mm (1.14 x 1.55 inch)</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Size 2.0_31.3 x 42.9 mm (1.23 x 1.69 inch)</p> <ul> <li>Độ dày: 4.8 mm (0.19 inch)</li> <li>Chiều dài cáp: 2.7 m</li> <li>Thời gian bảo hành: 4 năm</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-11
1928 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi chuyển hóa COSMED Q-NRG+ | COSMED Q-NRG+ | COSMED S.r.l | Italy | COSMED S.r.l | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | Italy | Nhóm null |  |  | 822201839 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2020-12-07 | <p>Được giới thiệu bởi COSMED, tập đoàn dẫn đầu thế giới về thiết kế hệ thống chuyển hóa cho các ứng dụng lâm sàng và con người, Q-NRG là máy đo tiêu hao năng lượng gián tiếp đầu tiên đặc biệt dành cho việc đo tiêu hao năng lượng lúc nghỉ ngơi (REE) ở những bệnh nhân thông khí cơ học hoặc tự thở và cho những người khỏe mạnh.</p> <p>Chi tiết vui lòng truy cập: medisol.vn</p> | <p>1 máy Q-NRG+, mũ trùm đầu có vòi, cáp USB, cáp nguồn, cầu chì, hướng dẫn sử dụng.</p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật chính</strong></p> <p>Mục đích sử dụng: Đo lường mức tiêu hao năng lượng lúc nghỉ ngơi dành cho đối tượng bệnh nhân thông khí tự nhiên và bệnh nhận thông khí cơ học.</p> <p>Quy cách đóng gói chuẩn: 1 máy Q-NRG+, mũ trùm đầu có vòi, cáp USB, cáp nguồn, cầu chì, hướng dẫn sử dụng</p> <p>Bộ test: ống thông phổi sử dụng 1 lần, ống thông lấy mẫu FiO<sub>2</sub> và FeO<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub>, Adapter ống dẫn FiO<sub>2</sub>, bộ trao đổi nhiệt và độ ẩm (HME) hoặc bộ lọc tiêu chuẩn.</p> <p>Chế độ đo:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>- Chế độ đo bằng ống thở hỗ trợ (mặc định)</p> <p>- Chế độ đo bằng vòm (tùy chỉnh)</p> <p>- Chế độ đo bằng mặt nạ (tùy chỉnh)</p> <p>Các thông số chính: Thể tích khí O<sub>2</sub> (VO<sub>2), </sub>&nbsp;Thể tích khí CO<sub>2</sub> (VCO<sub>2)</sub>, chỉ số hô hấp (RQ), Lượng tiêu hao năng lượng khi nghỉ ngơi (REE)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Phạm vi đo:</p> <p>- Thể tích khí O<sub>2</sub> (VO<sub>2):&nbsp; </sub>10 - 1000 mL/phút</p> <p>- Thể tích khí CO<sub>2</sub> (VCO<sub>2)</sub>: 10 - 1000 mL/phút</p> <p>- Chỉ số hô hấp (RQ) 0 - 2.00</p> <p>- Lượng tiêu hao năng lượng khi nghỉ ngơi (REE): 0 - 7200 kcal/ngày.</p> <p>Mức độ sai số:</p> <p>- Thể tích khí O<sub>2</sub> (VO<sub>2</sub>): ±3% hoặc tương đượng 5mL/phút</p> <p>- Thể tích khí CO<sub>2</sub> (VCO<sub>2</sub>): ±3% hoặc tương đươgn 5mL/phút</p> <p>- Chỉ số hô hấp (RQ): ±5% hoặc tương được 0.04</p> <p>- Lượng tiêu hao năng lượng khi nghỉ ngơi (REE): ±3% hoặc tương đượng 36kcal/ngày</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-07 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-12-07
1929 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Vành mi - Barraquer Wire Speculum, | AA 1004; AA1005; AA1006; AA1007; AA1008; AA1009 | Appasamy Associates Private Limited | Ấn Độ | Appasamy Associates Private Limited | Ấn Độ |  | Công Ty TNHH TATAVN |  | Nhóm 6 |  |  | 120000 | t | Cái | false | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p>Barraquer Wire Speculum là vành mi dùng trong phẫu thuật nhãn khoa</p><p>Chất liệu: thép không gỉ</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH TATAVN | 2021-04-14 | Công Ty TNHH TATAVN | 2021-04-14
1930 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Nẹp giữ gối tập đi dài 30 cm(gỗ) | PN-NG30D | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 126000 | t | Cái | true | 2021-07-02 | 2022-12-31 | <p>Nẹp giữ gối tập đi dài 30 cm(gỗ)</p> | <p>Nẹp giữ gối tập đi dài 30 cm(gỗ)</p><p>- Vải bọc thanh gỗ cứng</p><p>- Giữ vững khớp gối khi tập đi,</p> |  | <p>Nẹp giữ gối tập đi dài 30 cm(gỗ)</p><p>- Vải bọc thanh gỗ cứng</p><p>- Giữ vững khớp gối khi tập đi,</p><p>- Cố định khớp gối, có thể cố định xương cẵng chân, xương đùi trong trường hợp gãy kín ở mức độ nhẹ hoặc trong các trường hợp sơ cấp cứu khi chấn thương .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-07-02 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-07-02
1931 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện | IntelliVue MP5SC | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH | Đức | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 1 |  |  | 330000000 | f | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-06-30 | <p>Máy được thiết kế để đo nhanh các thông số:</p><ul><li>Huyết áp không xâm lấn NBP</li><li>Nhiệt độ</li><li>Độ bão hòa oxy trong máu SpO2</li></ul> | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Máy chính: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo nhiệt độ: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo SpO2 : 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-30 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-20
1932 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh âm sâu ≤ -86 độ C | Máy đông nhanh huyết tương | KLF 16-24 | Cryo Life Science Technologies GmbH | Áo | Cryo Life Science Technologies GmbH | Áo |  | Công ty Cổ phần Medcomtech | Áo | Nhóm 3 |  |  | 2500000000 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-07-30 | <p>Máy đông nhanh huyết tương</p><p>Điện áp hoạt động: 3 pha 380V~, 50 – 60Hz</p> | <p>Tủ chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 1 bộ</p> |  | <p><span style="color: black;">- Thiết bị sử dụng 2 máy nén giúp cấp đông nhanh trong thời gian ngắn</span></p><p><span style="color: black;">- Phương thức làm mát: làm mát bằng không khí</span></p><p><span style="color: black;">- Quá trình làm mát nhanh</span></p><p><span style="color: black;">- Khả năng cấp đông cho tất cả các loại túi huyết tương</span></p><p><span style="color: black;">- Vỏ ngoài, thanh nâng, dây dẫn làm mát, ống làm mát, tấm đông lạnh bằng thép không rỉ, chống ăn mòn và vi khuẩn</span></p><p><span style="color: black;">- Kiểm soát lưu trữ ban đêm</span></p><p><span style="color: black;">- Giao diện dễ sử dụng</span></p><p><span style="color: black;">- Vật liệu cách nhiệt: bọt PUR cứng không CFC, HCFC và HFC</span></p><p><span style="color: black;">- Vòng đệm buồng cấp đông được làm bằng bọt PUR mềm</span></p><p><span style="color: black;">- Ống dẫn được làm bằng đồng</span></p><p><span style="color: black;">- Các thành phần điện tử được phủ bằng nhựa</span></p><p><span style="color: black;">- Đường dây điện làm bằng vật liệu dây dẫn đồng có lớp phủ nhựa</span></p><p><span style="color: black;">- Làm mát máy bằng dầu ester</span></p><p><span style="color: black;">- Độ ồn: &lt;65 dB(A)</span></p><p><span style="color: black;">- Vật liệu làm lạnh: khí gas R507 không chứa CFC</span></p><p><span style="color: black;">- Kích thước:</span></p><p><span style="color: black;">+ Mở nắp: 1.463 x 912 x 1.581 mm</span></p><p><span style="color: black;">+ Đóng nắp: 1.463 x 912 x 1.381 mm</span></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Medcomtech | 2021-04-13 | Công ty Cổ phần Medcomtech | 2021-04-14
1933 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | GIƯỜNG INOX 1 TAY QUAY | GTQ102 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 22260000 | t | Cái | false | 2021-04-03 | 2022-12-31 | <p>KT : Dài-Rộng-Cao ~1900-900-540mm</p><p><br></p> | <p> KT : Dài-Rộng-Cao ~1900-900-540mm</p><p><br></p> |  | <p> KT : Dài-Rộng-Cao ~1900-900-540mm</p><p> Khung 0.6, nan 0,4</p><p> Không đệm, không bô</p><p> Tay quay nâng đầu</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-03 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-05
1934 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhãn áp kế H-4810 | H-4810 | Albert Heiss GmbH & Co. KG | Đức | Albert Heiss GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 8400000 | t | Bộ | true | 2020-12-02 | 2021-03-31 | <p>Nhãn áp kế H-4810 </p><p>Bộ đo nhãn áp với thước đo, 2 quả cân, hộp đựng </p><p>Schioetz Tonometer, model D, spec. 5 </p> | <p>Nhãn áp kế H-4810 </p><p>Bộ đo nhãn áp với thước đo, 2 quả cân, hộp đựng </p><p>Schioetz Tonometer, model D, spec. 5</p> |  | <p>Nhãn áp kế H-4810 </p><p>Bộ đo nhãn áp với thước đo, 2 quả cân, hộp đựng </p><p>Schioetz Tonometer, model D, spec. 5</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-02 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-02
1935 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống Nội soi tiêu hóa ống mềm video có tính năng chẩn đoán sớm ung thư | VP-7000 | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 4500000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-07 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống nội soi tiêu hóa có chức năng chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm bằng các chế độ tăng cường hình ảnh với ánh sáng đặc biệt: BLI (Blue Light Image), BLI-bright, LCI (Linked Color Image). Hệ thống với dây soi sử dụng cảm biến thu hình công nghệ CMOS Megapixel cho phép tạo hình ảnh độ nét cao và phù hợp với môi trường có độ nhiễu ảnh tương đối thấp, cho phép hiển thị giao diện hình ảnh Full HD cao cấp.</p> | <p>Bộ xử lý hình ảnh VP-7000</p><p>Nguồn sáng BL-7000</p><p>Máy nội soi dạ dày EG-760R</p><p>Máy nội soi đại tràng EC-760R-V/I</p><p>Kìm sinh thiết BF2416SF</p><p>Kìm sinh thiết BF2424SF</p><p>Bộ kiểm tra rò rỉ LT-7/ LT-7F</p><p>Bình nước WT-603</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-12-07 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-10
1936 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Thiết bị đo dòng máu không xâm lấn hỗ trợ hệ thống ECMO | SonoTT™ | Em-tec GmbH | Đức | Em-tec GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | Đức | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Cái | true | 2021-02-24 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tối ưu hiệu quả ECMO bằng cách hỗ trợ theo dõi lưu lượng máu ở các đường ống máu động mạch, ví dụ như ở các đường động mạch tưới máu chi</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng phương pháp đo không xâm lấn, đo bằng cách kẹp đầu dò vào ống máu</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thiết bị theo dõi độc lập, đánh giá và hiển thị giá trị lưu lượng theo dạng số và dạng đồ thị</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khả năng đo lưu lượng máu lên đến 32 lít/phút</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phát âm báo khi lưu lượng dòng máu đạt giá trị giới hạn trên và dưới</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tương thích với đa số cỡ ống dây y tế thông dụng</span></p><p><br></p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Cảm biến đo dòng: 01 cái</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2021-02-24 | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia | 2021-02-24
1937 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân (monitor) đo dấu hiệu sinh tồn (kèm xe đẩy) | MM3 | Mediblu Medical LLC | Mỹ | Mediblu Medical LLC | Mỹ | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 140000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p>Máy theo dõi bệnh nhân, đo dấu hiệu sinh tồn (kèm xe đẩy)</p><p>Model: MM3</p><p> Xuất xứ: Mediblu / Mỹ</p><p> Thông số MM3: SPO2 + NIBP + NHIỆT ĐỘ</p><p> Màn hình TFT-LCD 5.6” độ phân giải cao</p><p> Thiết kế di động nhỏ gọn</p><p> Giao diện thân thiện với người sử dụng</p><p> Tuỳ chọn cấu hình để đáp ứng các nhu cầu lâm sàng khác nhau</p><p> Chế độ theo dõi huyết áp Tự động/ Thủ công/ Liên tục/ Trung bình</p><p> Hiển thị giá trị đo thời gian thực và Trend dữ liệu</p><p> Pin sạc Lithium tích hợp trong máy, thời gian làm việc liên tục 8 giờ</p><p> Hỗ trợ cổng USB</p><p> Hỗ trợ quét mã vạch</p><p> Kết nối MFM-CMS với hệ thống Monitor trung tâm Tương thích với phần mềm quản lý dữ liệu PC của PatientCare Viewer</p><p> Hỗ trợ kết nối mạng Lan/ Wifi, hỗ trợ chuẩn HL7 qua các tệp XML hoặc MFM-CMS</p><p> Kết nối hệ thống gọi y tá</p><p> Phù hợp với bệnh nhân Người lớn, trẻ em, sơ sinh</p> | <p>1. Máy chính: 01 máy</p> <p>2.&nbsp;Cảm biến SPO<sub>2 </sub>(dùng nhiều lần): 01 cái</p> <p>3. Đầu dò nhiệt độ: 01 cái</p> <p>4. Túi đo huyết áo + cáp nối: 01 cái</p> <p>5. Xe đẩy: 01 chiếc</p> <p>6. Hướng dẫn sử dụng Anh-Việt: 01 bộ</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-11 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2021-02-01
1938 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy điện tim 12 kênh | CARDICO 1215 | Suzuken Co., Ltd. | Nhật Bản | Suzuken Co., Ltd. | Nhật Bản | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á |  | Nhóm 3 |  |  | 130000000 | t | Cái | true | 2021-02-04 | 2022-05-02 | <p><strong><u>Màn hình</u></strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>Màn hình màu WVGA 8.5 inch cho việc hiển thị tối ưu dạng sóng ECG</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>Hiển thị chính xác dạng sóng ECG cho dễ dàng xem lại sóng P và phần ST trên màn hình</strong></p><p><strong>Hiển thị đồ họa trên màn hình tăng cường chất lượng ghi sóng ECG </strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong><u>Có chế độ phân tích loạn nhịp thời gian dài</u></strong></p><p><u>&nbsp;</u></p><p><strong>Theo đạo trình II và V1 cho việc mở rộng thời gian dò SVPC và VPC</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong><u>Chụp lại loạn nhịp trên màn hình</u></strong></p><p><strong><u>&nbsp;</u></strong></p><p><strong>Chỉ cần nhấn vào phím Freeze để thu lại hình ảnh loạn nhịp trên màn hình và bắt đầu thu sóng ECG 12 đạo trình</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong><u>Tính năng Kenz Cardico 1215</u></strong></p><p><strong><u>&nbsp;</u></strong></p><p><strong>Màn hình cảm ứng màu WVGA 8.5 inch hiển thị rõ nét ECG và vận hành trực quan</strong></p><p><strong>Thiết kế mảnh dẻ gọn nhẹ dễ dàng di chuyển</strong></p><p><strong>Chế độ thu tự động, bằng tay và trong thời gian dài</strong></p><p><strong>Thu và phân tích ECG 3, 4, 6, 12 kênh </strong></p><p><strong>Giấy dạng cuộn hoặc dạng tệp khổ A4 và cỡ chữ US</strong></p><p><strong>Bàn phím số-chữ có màng bọc giúp dễ dàng làm sạch và bảo trì</strong></p><p><strong>Bộ nhớ trong cho dữ liệu 1000 ECG và USB </strong></p><p><strong>Truyền dữ liệu qua mạng LAN tới phần mềm hiển thị dữ liệu CVS-03</strong></p><p><strong>Lựa chọn quét bằng thẻ từ và mã vạch </strong></p><p><strong>Kiểm tra hệ thần kinh tự trị bằng chế độ thu trong thời gian dài</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | <p>-&nbsp;01 Máy chính</p><p>-&nbsp;01 Bộ cáp điện tim&nbsp;bệnh nhân</p><p>-&nbsp;01 Bộ điện cực chi</p><p>-&nbsp;01 Bộ điện cực đo ngực</p><p>-&nbsp;01 Tuýp kem điện cực</p><p>-&nbsp;01 Tập giấy in nhiệt</p><p>-&nbsp;01 Pin</p><p>-&nbsp;01 Phần mềm phân tích, diễn giải điện tim</p><p>01 Sách hướng dẫn sử dụng Anh, Việt</p> |  | <p><strong>Các đặc tính kỹ thuật:</strong></p><p>&nbsp;<strong>Đầu vào</strong></p><p>Trở kháng đầu vào&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10Ω hoặc hơn</p><p>Số đạo trình&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 đạo trình tiêu chuẩn và Cabrera lead</p><p>Bệnh nhân&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bệnh nhân</p><p>Common Mode Rejection&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100dB hoặc hơn</p><p>Điện áp phân cực&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±500 mV hoặc hơn</p><p>Tần số phản hồi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05-100Hz&nbsp;&nbsp;90 ~ 110%</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 ~150Hz 70 ~ 110%</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-02-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-02-05
1939 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp nhiệt độ cao | Amaro 5000 AJC 7070190-1D GI | A.J. Costa | Bồ Đào Nha | A.J. Costa | Bồ Đào Nha | ["2021"] | Công ty tnhh thiết bị y tế và dịch vụ tổng hợp Nhật Minh | Bồ Đào Nha | Nhóm 3 |  |  | 4500000000 | t | Cái | true | 2021-04-25 | 2022-04-25 | <p><strong>Thông tin chung về thiết bị</strong></p><p><strong>Model:&nbsp;</strong>Amaro 5000 AJC 7070190-1D GI</p><p><strong>Nhóm TTB:&nbsp;</strong>Nhóm 3</p><p><strong>HSX:&nbsp;</strong>A.J. Costa</p><p><strong>Công ty:&nbsp;</strong>Công ty TNHH thiết bị y tế và dịch vụ tổng hợp Nhật Minh</p><p>Hotline : 0971577869</p> | <p><strong>Cấu hình cơ bản</strong></p><ul><li>Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao bằng hơi nước một cửa trượt – Dung tích 931 L: 01 Máy</li><li>Máy in tích hợp trong thân máy: 01 cái</li><li>Nồi hơi tích hợp trong thân máy: 01 cái</li><li>Xe nạp, dỡ hàng : 01 cái</li><li>Khung, giá đồ hấp: 01 bộ</li><li>Máy nén khí: 01 Bộ</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ</li></ul><p><br></p> | <p><strong>Cấu hình nâng cao</strong></p><ul><li>Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao bằng hơi nước một cửa trượt – Dung tích 931L: 01 Máy</li><li>Máy in tích hợp : 01 cái</li><li>Nồi hơi tích hợp trong thân máy: 01 cái</li><li>Tích hợp thêm modul đo nhiệt độ chất lỏng</li><li>Có chức năng xả đáy tự động</li><li>Trang bị khối UPS cho máy</li><li>Xe nạp, dỡ hàng : 01 cái</li><li>Khung, giá đồ hấp: 01 bộ</li><li>Máy nén khí: 01 Bộ</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ</li></ul> | <ul><li>Đáp ứng các chứng chỉ chất lượng ISO 9001; ISO 13485; CE</li><li>Lớp Jacket ngoài buồng hấp: AISI 304 L</li><li>Cửa trượt điều khiển bằng khí nén</li><li>Có chức năng xả đáy tự động</li><li>Máy tạo hơi nước với đầu vào nước độc lập: Vật liệu AISI 304 L; hệ thống xả đáy bằng tay</li><li>Hệ thống van, đầu nối và đường ống: sử dụng khí nén</li><li>Hệ thống bơm: Bơm tăng áp máy tạo hơi nước trong bằng vật liệu AISI 316 L</li><li>Bơm chân không dạng sử dụng chất lỏng</li><li>Hệ thống điều khiển: Tự động, màn hình cảm ứng LCD 5.7inch</li><li>Hoạt động với hơi nước bão hòa làm tác nhân khử trùng, không có nước ngưng, chất lượng hơi từ 97% đến 100% và làm việc ở dải nhiệt độ từ 105º C đến 137º C và áp suất lên đến 330 kPa</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty tnhh thiết bị y tế và dịch vụ tổng hợp Nhật Minh | 2021-04-25 | Công ty tnhh thiết bị y tế và dịch vụ tổng hợp Nhật Minh | 2021-04-25
1940 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân | FM20 | Mediana Co., LTD | Hàn Quốc | Mediana Co., LTD | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 95000000 | t | Cái | true | 2021-03-18 | 2022-03-31 | <p>Máy theo dõi bệnh nhận </p> | <p> Đầu dò cơn co tử cung (UC probe) MEDIANA 1 Đầu dò tim thai (Doppler probe) MEDIANA 2 Bộ đánh dấu và đo cử động thai MEDIANA 1 Máy in nhiệt tích hợp theo máy chính MEDIANA 1 Dây buộc đầu dò MEDIANA 3 Gel siêu âm MEDIANA 1 Giấy in MEDIANA 2 Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh MEDIANA 1 </p> |  | <p> Đặc điểm kỹ thuật chính: &nbsp; Màn hình màu LCD 7" và có thể xoay được Lưu trữ dữ liệu 150 bệnh nhân (3giờ/bệnh nhân) Ghi và xem nhịp tim thai bằng máy tính Màn hình màu LCD 7". Có tích hợp hướng dẫn sử dụng nhanh trên máy Đầu dò chống nước Thông số theo dõi nhịp tim thai (FHR): Xung doppler đôi Cường độ: 10mW/cm2 hoặc nhỏ hơn Độ chính xác: ± 2% Tần số siêu âm: 0.985 Mhz. Dãy đo nhịp tim thai: 20 - 240 nhịp/phút. Thông số FM: Tự động phát hiện song thai Thông số đo cơn co tử cung (UC):&nbsp; Kiểu bên ngoài Điều khiển tham chiếu (điều chỉnh về 0) Tần số đáp ứng: DC, tương đương 0.5 Hz Dãy đo: 0 - 99 units Máy in: Loại in nhiệt Tự động in: Tắt, 10, 20, 30, 40, 50, 60 phút. Tốc độ in: 1, 2, 3cm/phút, tốt độ cao. Hiển thị và theo dõi: 3 kênh (FHR I, FHR II, UC) Màn hình màu LCD 7". Âm thanh: Âm thanh doppler Thông tin âm thanh Báo động âm thanh Cài đặt: Giá trị báo động cao/thấp Tốc độ in. Thời gian và ngày tháng Chức năng: Đánh dấu Tự động in Nhiều ngôn ngữ và hướng dẫn nhanh các chức năng Chức năng bù FHR II Chức năng in khi tim thay chuyển động Hiển thị/tăng hình ảnh Tự động lưu dữ liệu Ghi âm thanh của nhịp tim thai Ghi dữ liệu: 450 giờ (3giờ/bệnh nhân) Nguồn điện: AC 100 - 240V (50/60Hz) Công suất tiêu thụ 80VA, ngõ ra DC 18V, 2.5A Kích thước: 80mm (cao) x 330 mm (dài) x 280mm (sâu) Kết nối thiết bị bên ngoài: RS-232C và không dây bằng Bluetooth. </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-03-18 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-03-18
1941 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | MEK-9100 | MEK-9100 | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 3 |  |  | 1234000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-10-22 | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG</strong></p> | <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Máy chính: 01 máy</li> <li>Máy in : 01 chiếc</li> <li>Bộ hóa chất chuẩn theo máy: 01 bộ</li> <li>01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-22 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-16
1942 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D, 3 đầu dò | MyLab™X5 | Esaote S.p.A | Italy | Esaote S.p.A | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Italy | Nhóm null |  |  | 1550000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2021-09-30 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 4D, 3 đầu dò</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-11-24 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-07-02
1943 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi thực quản, dạ dày, đại tràng và tá tràng | EPX-3500 | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 2800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2021-11-23 | <p class="ql-align-justify"><br></p><p>Bộ xử lý hình ảnh VP-3500HD</p><p>Nguồn sáng XL-4450</p><p>Máy nội soi dạ dày EG-530WR</p><p>Máy nội soi đại tràng EC-530WL3</p><p>Kìm sinh thiết BF2416SF</p><p>Kìm sinh thiết BF2424SF</p><p>Bộ kiểm tra rò rỉ LT-7</p><p>Bình nước WT-2</p> | <p>Bộ xử lý hình ảnh VP-3500HD</p><p>Nguồn sáng XL-4450</p><p>Máy nội soi dạ dày EG-530WR</p><p>Máy nội soi đại tràng EC-530WL3</p><p>Kìm sinh thiết BF2416SF</p><p>Kìm sinh thiết BF2424SF</p><p>Bộ kiểm tra rò rỉ LT-7</p><p>Bình nước WT-2</p> |  | <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"> <strong style="color: white;">&nbsp;</strong></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-11-23 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-10
1944 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp nhiệt độ cao | Amaro 5000 AJC 7070190-2D GI | A.J. Costa | Bồ Đào Nha | A.J. Costa | Bồ Đào Nha | ["2021"] | Công ty tnhh thiết bị y tế và dịch vụ tổng hợp Nhật Minh | Bồ Đào Nha | Nhóm 3 |  |  | 4700000000 | t | Cái | true | 2021-04-25 | 2022-04-25 | <p><strong>Model:&nbsp;</strong>Amaro 5000 AJC 7070190-2D GI</p><p><strong>Nhóm TTB:&nbsp;</strong>Nhóm 3</p><p><strong>HSX:&nbsp;</strong>A.J. Costa</p><p><strong>Công ty:&nbsp;</strong>Công ty TNHH thiết bị y tế và dịch vụ tổng hợp Nhật Minh</p><p>Hotline : 0971577869</p> | <ul><li>Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao bằng hơi nước hai cửa trượt – Dung tích 931 L: 01 Máy</li><li>Máy in tích hợp trong thân máy: 01 cái</li><li>Nồi hơi tích hợp trong thân máy: 01 cái</li><li>Xe nạp, dỡ hàng : 01 cái</li><li>Khung, giá đồ hấp: 01 bộ</li><li>Máy nén khí: 01 Bộ</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ</li></ul> | <ul><li>Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao bằng hơi nước hai cửa trượt – Dung tích 931L: 01 Máy</li><li>Máy in tích hợp : 01 cái</li><li>Nồi hơi tích hợp trong thân máy: 01 cái</li><li>Tích hợp thêm modul đo nhiệt độ chất lỏng</li><li>Có chức năng xả đáy tự động</li><li>Trang bị khối UPS cho máy</li><li>Xe nạp, dỡ hàng : 01 cái</li><li>Khung, giá đồ hấp: 01 bộ</li><li>Máy nén khí: 01 Bộ</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ</li></ul><p><br></p> | <ul><li>Đáp ứng các chứng chỉ chất lượng ISO 9001; ISO 13485; CE</li><li>Lớp Jacket ngoài buồng hấp: AISI 304 L</li><li>Cửa trượt điều khiển bằng khí nén</li><li>Có chức năng xả đáy tự động</li><li>Máy tạo hơi nước với đầu vào nước độc lập: Vật liệu AISI 304 L; hệ thống xả đáy bằng tay</li><li>Hệ thống van, đầu nối và đường ống: sử dụng khí nén</li><li>Hệ thống bơm: Bơm tăng áp máy tạo hơi nước trong bằng vật liệu AISI 316 L</li><li>Bơm chân không dạng sử dụng chất lỏng</li><li>Hệ thống điều khiển: Tự động, màn hình cảm ứng LCD 5.7inch</li><li>Hoạt động với hơi nước bão hòa làm tác nhân khử trùng, không có nước ngưng, chất lượng hơi từ 97% đến 100% và làm việc ở dải nhiệt độ từ 105º C đến 137º C và áp suất lên đến 330 kPa</li></ul> | [5 empty] | Công ty tnhh thiết bị y tế và dịch vụ tổng hợp Nhật Minh | 2021-04-25 | Công ty tnhh thiết bị y tế và dịch vụ tổng hợp Nhật Minh | 2021-04-25
1945 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 3 THÔNG SỐ | PAVO | aXcent medical GmbH. | Đức | aXcent medical GmbH. | Đức |  | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | Đức | Nhóm 3 |  |  | 47000000 | t | Cái | true | 2021-01-15 | 2021-12-31 | <p><strong>MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 3 THÔNG SỐ</strong></p><p>Model: <strong>PAVO</strong></p><p>Thiết bị mới 100%, nhập khẩu chính hãng</p><p>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE</p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính (bao gồm các thông số: SpO2, NIBP)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp đo SpO2</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp và bao đo NIBP</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Pin kèm trong máy</span></p> | [7 empty] | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2021-01-15 | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2021-01-15
1946 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D, 4 đầu dò | MyLabX7 | Esaote S.p.A | Italy | Esaote S.p.A | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Italy | Nhóm null |  |  | 2500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-31 | 2021-09-30 | <p>Máy siêu âm Doppler màu 4D, 4 đầu dò</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-05-12 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-07-02
1947 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Holter theo dõi huyết áp | BR-102 plus | Schiller AG | Thụy Sĩ | Schiller AG | Thụy Sĩ | ["2020"] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 170000000 | t | Cái | true | 2021-01-04 | 2021-06-30 | <p>SCHILLER BR-102 plus mang đến cho bệnh nhân sự thoải mái cao nhất trong khi vẫn duy trì các phép đo chính xác nhất.</p><p><br></p><p>Nó được phân biệt bởi kích thước nhỏ và trọng lượng thấp. Kết hợp công nghệ đặc biệt, vòng bít chỉ được bơm phồng theo yêu cầu.</p> | <p>- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ.</p><p>- Trong đó đã bao gồm các phụ kiện chính sau:</p><p>+ Vòng bít đeo tay size M: 01 cái</p><p>+ Ống dẫn khí: 01 cái</p><p>+ Pin sạc: 04 cái</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-04 | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-05
1948 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi dạ dày và đại tràng ống mềm video | EPX-2500 | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 1600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống nội soi ống mềm với bộ xử lý được tích hợp nguồn sáng bên trong. Hệ thống hoạt động đơn giản với DVI trong bộ xử lý có khả năng xuất ra hình ảnh chất lượng cao, giúp cho kỹ thuật viên dễ quan sát hơn. Hệ thống có nút nhấn đa chức năng, các chức năng thường sử dụng như BLV,chức năng chống chói lóa, phóng đại ảnh, báo kết nối với ống soi, và đèn báo giới hạn đến nút nhấn đa chức năng. Nút này cho phép kỹ thuật viên chọn chức năng cần thiết một cách nhanh chóng, nâng cao hiệu quả hoạt động của máy trong quá trình tham khám. Chức năng ảnh&nbsp;trong ảnh hiển thị ảnh thực tự động trên màn hình nhỏ trong khi dừng ảnh để quan sát ảnh trên màn hình, giúp chuẩn đoán chính xác trong quá trình tham khám. Chức năng tăng sinh của hệ thống có thể phát hiện ra những thay đổi màu sắc nhỏ nhất trên niêm mạc và trên mạch máu.</p><p>&nbsp;</p> | <p>Bộ xử lý hình ảnh kiêm nguồn sáng EPX-2500&nbsp;<br /> Máy nội soi dạ dày EG-250WR5<br /> Máy nội soi đại tràng EC-250WL5<br /> Kìm sinh thiết BF2416SF<br /> Kìm sinh thiết BF2424SF<br /> Bộ kiểm tra rò rỉ LT-7<br /> Bình nước WT-2</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-10-26 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-10
1949 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng có tính năng chẩn đoán sớm ung thư | EPX-4450 | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 3300000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2021-03-31 | <p>Hệ thống nội soi tiêu hóa có chức năng chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm bằng công nghệ FICE phân tích bước sóng ánh sáng bằng vi mạch điện tử từ bước sóng: 400nm – 700nm. Cho phép quan sát mạch máu dưới niêm mạc tốt hơn bằng chức năng nhuộm màu, 10 chế độ thiết lập nhuộm màu giúp quan sát rõ hơn, chẩn đoán chính xác hơn.</p> | <p>Bộ xử lý hình ảnh VP-4450HD<br /> Nguồn sáng XL-4450<br /> Máy nội soi dạ dày EG-600WR<br /> Máy nội soi đại tràng EC-600WI<br /> Kìm sinh thiết BF2416SF<br /> Kìm sinh thiết BF2424SF<br /> Bộ kiểm tra rò rỉ LT-7<br /> Bình nước WT-2</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-10-26 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-10
1950 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | BSM-3562 | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-29 | 2021-12-31 | <p><strong><u>Phù hợp để bên cạnh bạn: Màn hình hiển thị rộng, chân đế nhỏ.</u></strong></p><p><em>Lắp đặt linh hoạt</em></p><ul><li>Gọn nhẹ có màn hình rộng nhưng chân đế nhỏ. Có thể đặt&nbsp;máy ở bất kì đâu để thuận tiện chăm sóc bệnh nhân hiệu quả nhất.</li><li>Lựa chọn thêm bộ wireless LAN: Máy theo dõi di động khi kèm bộ wireless LAN</li></ul><p><em>Lựa chọn các thông số linh hoạt:</em> Các thông số chính xác bạn cần cho ICU, CCU, OR và ER</p><p><em>Chất lượng cao:</em> Thiết kế chắc chắn và sản phẩm chất lượng có tuổi thọ sử dụng cao.</p><p><em>Hoạt động trực quan:</em> Màn hình chạm cho phép truy cập trực tiếp những gì bạn muốn</p><p><strong><u>Các đặc điểm chung của máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden.</u></strong></p><p>Hệ thống cáp thông minh – công nghệ kết nối mới: Khi bạn cắm Cáp thông minh vào ổ nối đa chức năng, nó tự động xác nhận loại thông số và bắt đầu đo. Sự kết hợp giữa các thông số cơ bản cố định và thông số kết nối linh hoạt cho phép theo dõi linh hoạt cho từng trường hợp bệnh nhân. Bạn có thể hoàn thiện bộ kết nối linh hoạt với mức giá tối thiểu mà không phải khó chịu với hệ thống kết nối truyền thống.</p><p><strong><u>Máy theo dõi chất lượng cao tăng cường độ chính xác</u></strong></p><p><em>PWTT kích hoạt đo NIBP:</em> Dùng cho bệnh nhân không cần theo dõi huyết áp xâm nhập.</p><p><em>Dễ dàng xem lại bằng cách truy cập vào dữ liệu lịch sử: </em>Lên tới 24 giờ (lựa chọn thêm 72 giờ) của 5 vết sóng lựa chọn. Bảng xu hướng tín hiệu sống, bảng xu hướng NIBP, đồ thị xu hướng, gọi lại loạn nhịp, hiển thị hoàn toàn, và lịch sử báo động được cung cấp để xem lại toàn diện</p><p><strong><u>Mạng lưới các máy theo dõi bệnh nhân:</u></strong></p><p>Chức năng chuỗi giường bệnh cho phép bạn theo dõi giường khác kể cả khi không có máy monitor trung tâm.&nbsp;</p><p><em>Cổng HL7:</em> Cổng HL7 kết nối mạng lưới monitor LS-NET tới bệnh viện và hệ thống thông tin y tế (HIS, CIS).</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-02 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-01-29
1951 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Datalys 760 | Lutech Industries Inc. | Mỹ | Lutech Industries Inc. | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 98000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-22 | 2021-10-22 | <p>Thiết bị theo dõi 5 thông số&nbsp;chức năng sống: Điện tim, huyết áp không xâm lấn, nồng độ bão hòa oxy trong máu, nhịp thở, nhiệt độ.</p> | <ul> <li>Máy chính với màn hình cảm ứng&nbsp;10.4&nbsp;inch</li> <li>Bộ cáp điện tim</li> <li>Dây, bao do huyết áp (NIBP)</li> <li>Sensor SpO<sub>2</sub></li> <li>Sensor đo nhiệt độ</li> <li>Dây nguồn, tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh &amp; Tiếng Việt)</li> </ul> |  | <p>Chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | 2020-11-12 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | 2021-04-21
1952 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | BSM-6301K | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 330000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-22 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Monitor BSM-6301K có chức năng di chuyển dữ liệu. Thông tin bệnh nhân và dữ liệu xem lại có thể chuyển tới một máy khác bằng việc ngắt kết nối đầu vào từ một monitor và kết nối với một monitor khác.</p><p class="ql-align-justify">Monitor có màn hình màu TFT độ phân giải cao, góc quan sát rộng. Có thể hiển thị lên đến 15 dạng sóng trên bất kỳ monitor nào.</p><p>Nâng cao khả năng phát hiện loạn nhịp giúp phân tích ECG đa kênh. Phương pháp kết hợp đa mẫu giảm thiểu cảnh báo sai và đảm bảo các phát hiện chất lượng cao. Có thể lưu trữ lên đến 16.384 đoạn loạn nhịp.</p><p class="ql-align-justify">Khi các monitor được kết nối với nhau bằng mạng theo dõi bệnh nhân LS-net, monitor có thể hiển thị dữ liệu từ các monitor khác nhau, cả hiển thị riêng và hiển thị 20 giường.</p><p>Có thể lưu đến 72 giờ sự kiện ST, và hiển thị lên đến 72 giờ sóng ECG toàn phần và 4 thông số khác.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-04-22 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-04-22
1953 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động chem 7 | Chem-7 | Transasia Bio Medicals Ltd | Ấn Độ | Transasia Bio Medicals Ltd | Ấn Độ | ["2020"] | Công ty cổ phần Meditronic | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 140000000 | f | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động</p> <p>Đạt riêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015; ISO 13485:2016</p> | <p>01 máy xét nghiệm chính</p> <p>01 bộ dây bơm hút</p> <p>01 Flowcell</p> <p>01 dây nguồn và adapter</p> <p>01 lọ nước rửa máy</p> <p>01 lọ hóa chất chuẩn máy</p> <p>01 lọ hóa chất QC&nbsp;mức cao</p> <p>01 lọ hóa chất QC mức thường</p> <p>01 lọ hóa chất Gluco</p> <p>01 lọ hóa chất GPT</p> <p>01 lọ hóa chất GOT</p> <p>01 tài liệu hướng dẫn sử dụng</p> |  |  |  | bóng đèn, dây bơm | hóa chất xét nghiệm sinh hóa |  |  | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-16 | Bộ Y tế | 2020-11-25
1954 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Kim Phaco 30 độ (18252-0230) | 18252-0230 | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 17790000 | t | Cái | true | 2021-01-27 | 2021-03-31 | <p>Kim Phaco 30 độ, 20G dùng cho vết mổ 2.8mm, loại dùng nhiều lần US tip (N 30°) 20G</p> | <p>Kim Phaco 30 độ, 20G dùng cho vết mổ 2.8mm, loại dùng nhiều lần US tip (N 30°) 20G</p> |  | <p>Kim Phaco 30 độ, 20G dùng cho vết mổ 2.8mm, loại dùng nhiều lần US tip (N 30°) 20G</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27
1955 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Open-Tray Impression Coping 3 mmH - Ø3.0 | 70-1153-PRC0028 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
1956 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Lật mi 10-020 | 10-020 | Rumex International Corp. | Nga | Rumex International Corp. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 2625000 | t | Cái | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p>10-020 Lật mi / Desmarres Lid Retractor, Size 0, 11.0mm, Overall Length 130mm</p><p> Lật mi, Size 2, 15mm, dài 130mm</p><p><br></p> | <p>10-020 Lật mi / Desmarres Lid Retractor, Size 0, 11.0mm, Overall Length 130mm</p><p> Lật mi, Size 2, 15mm, dài 130mm</p> |  | <p>10-020 Lật mi / Desmarres Lid Retractor, Size 0, 11.0mm, Overall Length 130mm</p><p> Lật mi, Size 2, 15mm, dài 130mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01
1957 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng tự châm nước 62L | SJ-FW60 | SHINJIN ENGINEERING CO., LTD | Hàn Quốc | SJ Medical | Hàn Quốc | ["2019","2018","2017","2016","2021","2020"] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 99500000 | t | Chiếc | true | 2021-04-13 | 2022-12-31 | <p>&nbsp;-&nbsp;SJ-FW60 là loại nồi hấp tiệt trùng do hãng Shinjineng - Hàn Quốc sản xuất. Được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như: Y tế, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm…</p><p>&nbsp;- Nồi Hấp được thiết kế dạng đứng và được trang bị bộ điều khiển kỹ thuật số PID Control.</p><p>&nbsp;- Màn hình hiển thị LED với công nghệ đèn chiếu bên Black- Light.</p><p>&nbsp;- Có chức năng hẹn giờ kỹ thuật số với thời gian lựa chọn lên đến 99h 59’.</p><p>&nbsp;- Chức năng an toàn: Bảo vệ quá dòng, quá áp, quá nhiệt, hết nước trong nồi hấp, trong trường hợp thiếu nước thiết bị sẽ không cho phép hoạt động và sẽ báo lỗi</p><p>&nbsp;- Vỏ nồi làm bằng thép sơn tĩnh điện, buồng hấp được làm bằng inox 304 có độ bền cao.</p><p>&nbsp;- Cửa nồi&nbsp;mở kiểu xoay ngang có chốt gài nắp áp suất an toàn</p> | <p class="ql-align-justify">NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TỰ CHÂM NƯỚC 62L</p><p class="ql-align-justify">Model : SJ-FW60</p><p class="ql-align-justify">Hãng : Shinjineng- Hàn Quốc</p><p class="ql-align-justify">Sản xuất tại: Hàn Quốc</p><p class="ql-align-justify">Mô tả:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;SJ-FW60&nbsp;là loại nồi hấp tiệt trùng do hãng Shinjineng - Hàn Quốc sản xuất. Được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như: Y tế, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm…</p><p class="ql-align-justify">- Nồi Hấp được thiết kế dạng đứng và được trang bị bộ điều khiển kỹ thuật số PID Control.</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình hiển thị LED với công nghệ đèn chiếu bên Black- Light.</p><p class="ql-align-justify">- Có chức năng hẹn giờ kỹ thuật số với thời gian lựa chọn lên đến 99h 59’.</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng an toàn: Bảo vệ quá dòng, quá áp, quá nhiệt, hết nước trong nồi hấp, trong trường hợp thiếu nước thiết bị sẽ không cho phép hoạt động và sẽ báo lỗi</p><p class="ql-align-justify">- Vỏ nồi làm bằng thép sơn tĩnh điện, buồng hấp được làm bằng inox 304 có độ bền cao.</p><p class="ql-align-justify">- Cửa nồi&nbsp;mở kiểu xoay ngang có chốt gài nắp áp suất an toàn.</p><p class="ql-align-justify">Giới thiệu chung:</p><p class="ql-align-justify">- Chu trình làm việc tự động Tiền chân không- tự điền nước - gia nhiệt - Tiệt trùng - kết thúc</p><p class="ql-align-justify">- Thời gian tiệt trùng được tính khi đủ nhiệt độ cài đặt</p><p class="ql-align-justify">- Đèn báo hiển thị quá trình làm việc của nồi hấp giúp người sử dụng biết quy trình vận hành của nối hấp</p><p class="ql-align-justify">- Hiển thị số giá trị cài đặt nhiệt độ và thời gian</p><p class="ql-align-justify">- Hiển thị số giá trị thực của nhiệt độ và đồng hồ bấm ngược cho biết thời gian hấp còn lại là bao nhiêu phút</p><p class="ql-align-justify">- Có mức báo nước giúp người sử dụng biết lượng nước đã đổ vào bồn là bao nhiêu. bên trong buồng hấp bố trí sensor nước, sensor nhiệt</p><p class="ql-align-justify">- Nước sẽ tự động thêm vào buồng khi cấp nguồn điện và tự ngắt khi đã đủ nước</p><p class="ql-align-justify">- Nếu lượng nước không đủ máy sẽ báo và yêu cầu cấp nước cho tới khi đủ nước máy sẽ tự chạy tiếp tục</p><p class="ql-align-justify">- Kết thúc quy trình nối sẽ báo bằng âm thanh và hiển thị trên màn hình quá trình hấp đã kết thúc</p> |  | <p class="ql-align-justify">Thông số kỹ thuật:</p><p class="ql-align-justify">- Nồi hấp dạng đứng</p><p class="ql-align-justify">- Dung tích:&nbsp;62&nbsp;lít</p><p class="ql-align-justify">- Loại bơm nước tự động qua hệ thống sensor cảnh báo mực nước</p><p class="ql-align-justify">- Thang nhiệt độ làm việc : Môi trường đến 130 °C</p><p class="ql-align-justify">- Kiểm soát nhiệt độ: PT100Ω</p><p class="ql-align-justify">- Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5°C</p><p class="ql-align-justify">- Áp suất: 1.2Kgf/ cm2&nbsp;tại 121°C; 2.0Kgf/ cm2 tại 132°C&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Đồng hồ đo áp suất: 0~ 3Kgf/ cm2</p><p class="ql-align-justify">- Cài đặt thời gian: 99h59p</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước bên trong nồi:&nbsp;đáy Ø 350mm x cao 650mm</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước giỏ: đáy Ø320 x cao 255</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước ngoài nồi (WxDxH): 600 x 550 x 1070mm</p><p class="ql-align-justify">- Bộ vi xử lý nhiệt độ LED</p><p class="ql-align-justify">- Công suất: 3kW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn: AC 220V, 60Hz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Cung cấp bao gồm:</p><p class="ql-align-justify">- Máy chính: Model: SJ-FW60</p><p class="ql-align-justify">- 2 Giỏ lưới bằng Inox 304</p><p class="ql-align-justify">- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Chứng nhận xuất xứ (CO) bản sao.</p><p class="ql-align-justify">- Hướng dẫn sử dụng</p><p class="ql-align-justify">Option: Kết nối máy in loại 1 sensor hoặc 6 sensor</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-04-13 | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-05-10
1958 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TỰ CHÂM NƯỚC 81L | SJ-FW80 | SHINJIN ENGINEERING CO., LTD | Hàn Quốc | SJ Medical | Hàn Quốc | ["2019","2018","2017","2016","2021","2020"] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 127000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;-&nbsp;SJ-FW80 là loại nồi hấp tiệt trùng do hãng Shinjineng - Hàn Quốc sản xuất. Được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như: Y tế, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm…</p><p>&nbsp;- Nồi Hấp được thiết kế dạng đứng và được trang bị bộ điều khiển kỹ thuật số PID Control.</p><p>&nbsp;- Màn hình hiển thị LED với công nghệ đèn chiếu bên Black- Light.</p><p>&nbsp;- Có chức năng hẹn giờ kỹ thuật số với thời gian lựa chọn lên đến 99h 59’.</p><p>&nbsp;- Chức năng an toàn: Bảo vệ quá dòng, quá áp, quá nhiệt, hết nước trong nồi hấp, trong trường hợp thiếu nước thiết bị sẽ không cho phép hoạt động và sẽ báo lỗi</p><p>&nbsp;- Vỏ nồi làm bằng thép sơn tĩnh điện, buồng hấp được làm bằng inox 304 có độ bền cao.</p><p>&nbsp;- Cửa nồi&nbsp;mở kiểu xoay ngang có chốt gài nắp áp suất an toàn.</p> | <p>NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TỰ CHÂM NƯỚC 81L</p><p>Model : SJ-FW80</p><p>Hãng : Shinjineng- Hàn Quốc</p><p>Sản xuất tại: Hàn Quốc</p><p>Mô&nbsp;tả:</p><p>- Nồi hấp tiệt trùng tự châm nước 81lít SJ-FW80 SHINJINENG được thiết kế dạng đứng và được trang bị bộ điều khiển kỹ thuật số PID Control với chu trình làm việc tự động Tiền chân không- tự điền nước - gia nhiệt - Tiệt trùng - kết thúc, nước sẽ tự động thêm vào buồng khi cấp nguồn điện và tự ngắt khi đã đủ nước và được hiển thị trên màn hình hiển thị LED với công nghệ đèn chiếu bên Black- Light.</p><p>Giới thiệu chung:</p><p>- Chu trình làm việc tự động Tiền chân không- tự điền nước - gia nhiệt - Tiệt trùng - kết thúc</p><p>- Thời gian tiệt trùng được tính khi đủ nhiệt độ cài đặt</p><p>- Đèn báo hiển thị quá trình làm việc của nồi hấp giúp người sử dụng biết quy trình vận hành của nối hấp</p><p>- Hiển thị số giá trị cài đặt nhiệt độ và thời gian</p><p>- Hiển thị số giá trị thực của nhiệt độ và đồng hồ bấm ngược cho biết thời gian hấp còn lại là bao nhiêu phút</p><p>- Có mức báo nước giúp người sử dụng biết lượng nước đã đổ vào bồn là bao nhiêu. bên trong buồng hấp bố trí sensor nước, sensor nhiệt</p><p>- Nước sẽ tự động thêm vào buồng khi cấp nguồn điện và tự ngắt khi đã đủ nước</p><p>- Nếu lượng nước không đủ máy sẽ báo và yêu cầu cấp nước cho tới khi đủ nước máy sẽ tự chạy tiếp tục</p><p>- Kết thúc quy trình nối sẽ báo bằng âm thanh và hiển thị trên màn hình quá trình hấp đã kết thúc</p><p>- Nồi Hấp được thiết kế dạng đứng và được trang bị bộ điều khiển kỹ thuật số PID Control.</p><p>- Màn hình hiển thị LED với công nghệ đèn chiếu bên Black- Light.</p><p>- Có chức năng hẹn giờ kỹ thuật số với thời gian lựa chọn lên đến 99h 59’.</p><p>- Chức năng an toàn: Bảo vệ quá dòng, quá áp, quá nhiệt, hết nước trong nồi hấp, trong trường hợp thiếu nước thiết bị sẽ không cho phép hoạt động và sẽ báo lỗi</p><p>- Vỏ nồi làm bằng thép sơn tĩnh điện, buồng hấp được làm bằng inox 304 có độ bền cao.</p><p>- Cửa nồi&nbsp;mở kiểu xoay ngang có chốt gài nắp áp suất an toàn.</p> |  | <p>Thông số kỹ thuật:</p><p>- Nồi hấp dạng đứng</p><p>- Dung tích:&nbsp;81&nbsp;lít</p><p>- Loại bơm nước tự động qua hệ thống sensor cảnh báo mực nước</p><p>- Thang nhiệt độ làm việc : Môi trường đến 130 °C</p><p>- Kiểm soát nhiệt độ: PT100Ω</p><p>- Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5°C</p><p>- Áp suất: 1.2Kgf/ cm2&nbsp;tại 121°C; 2.0Kgf/ cm2 tại 132°C&nbsp;</p><p>- Đồng hồ đo áp suất: 0~ 3Kgf/ cm2</p><p>- Cài đặt thời gian: 99h59p</p><p>- Kích thước bên trong nồi:&nbsp;đáy Ø 400mm x cao 650mm</p><p>- Kích thước giỏ: đáy Ø370 x cao 255</p><p>- Kích thước ngoài nồi (WxDxH): 670 x 620 x 1110mm</p><p>- Bộ vi xử lý nhiệt độ LED</p><p>- Công suất: 4kW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nguồn: AC 220V, 60Hz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Cung cấp bao gồm:</p><p>- Máy chính: Model: SJ-FW80</p><p>- 2 Giỏ lưới bằng Inox 304</p><p>- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Chứng nhận xuất xứ (CO) bản sao.</p><p>- Hướng dẫn sử dụng</p><p>Option: Kết nối máy in loại 1 sensor hoặc 6 sensor</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-04-13 | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-05-10
1959 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn tắm bỏng di động | Concerto | ArjoHuntleigh AB | Thụy Điển | ArjoHuntleigh AB | Thụy Điển | ["2021"] | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng |  | Nhóm 3 |  |  | 550000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-19 | 2023-05-19 | <p class="ql-align-justify"><strong>BỒN TẮM BỎNG:</strong></p><ul><li class="ql-align-justify">Hoạt động bằng cơ chế thủy lực</li><li class="ql-align-justify">Khi chăm sóc vết thương hoặc bị bỏng, vệ sinh là yếu tố cốt lõi, Concerto tạo&nbsp;ra 1 vị trí thuật tiện nhất khi vệ sinh hoặc điều trị các bộ phận trên cơ thể bệnh nhân.</li><li class="ql-align-justify">Chức năng di động mang lại lợi ích đặc biệt trong điều trị các ca cấp cứu. Thiết bị có thể di chuyển nhanh chóng đến những nơi cần thiết.</li><li class="ql-align-justify">Đệm mềm tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân trong quá trình vệ sinh trước khi phẫu thuật.</li><li class="ql-align-justify">Chiều cao có thể điều chỉnh được của bồn tắm tạo điều kiện vận hành dễ dàng, có thể tắm, gội được khắp cơ thể bệnh nhân và lau khô, cũng như có thể lật bệnh nhân dễ dàng...</li><li class="ql-align-justify">Cáng có thể nghiêng để nước chảy ra hết.</li></ul><p class="ql-align-justify"><strong>BẢNG ĐIỀU KHIỂN:</strong></p><ul><li class="ql-align-justify">Bảng điều khiển gắn tường kèm vòi tắm &amp; khử trùng là thiết bị dễ vận hành, hỗ trợ cho việc tắm rửa,&nbsp;làm sạch thiết bị và khử trùng hàng ngày<span style="color: rgb(33, 33, 33);">.</span></li><li class="ql-align-justify">Được sử dụng cùng với các bồn tắm như Concerto, Carino,và Carendo, bảng điều khiển kết hợp tắm và khử trùng là hệ thống hỗ trợ hoàn chỉnh cho công tác vệ sinh. &nbsp;</li><li class="ql-align-justify">Hệ thống khử trùng tích hợp kiểm soát nhiễm trùng hiệu quả, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.</li><li class="ql-align-justify">Thiết bị này có chức năng trộn tĩnh nhiệt chính xác với hệ thống chống bỏng đã được kiểm nghiệm. </li><li class="ql-align-justify">Vòi tắm tạo dòng nước nhẹ nhàng kết hợp với bộ trộn tĩnh nhiệt kiểm soát áp lực và nhiệt độ nước ổn định giúp bệnh nhân được tắm trong một điều kiện được quản lý chặt chẽ, giúp cho những bệnh nhân nhạy cảm với các kích thích mạnh vẫn cảm thấy thoải mái. </li><li class="ql-align-justify">Thiết bị khử trùng có ngăn chứa dung dịch tiệt trùng.</li></ul><p> </p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bồn tắm bỏng, kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển: 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tổng chiều dài :1900 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tồng chiều rộng ( bao gồm bộ phận đỡ): 760 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao từ điểm cao nhất của -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao từ vị trí thấp nhất xuống sàn: 570 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng:74 kg</p><p> <strong>Nguồn nước</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất: 600 kPa (87 psi)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất&nbsp;vận hành: 30 kPA (4.4 psi)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng chảy: 20L/phút</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ nước lạnh: 3-20oC</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhiệt độ nước nóng khuyến cáo: 38-80°C</p><p class="ql-align-justify"> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 2021-05-19 | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 2021-05-19
1960 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TỰ CHÂM NƯỚC 62L, CỬA DẠNG ĐỨNG | SJ-AD60 | SHINJIN ENGINEERING CO., LTD | Hàn Quốc | SJ Medical | Hàn Quốc | ["2019","2018","2017","2016","2021","2020"] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 146000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-13 | 2022-12-31 | <p>NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TỰ CHÂM NƯỚC 62L, CỬA DẠNG ĐỨNG&nbsp;&nbsp;Model : SJ-AD60&nbsp;&nbsp;Hãng : Shinjineng- Hàn Quốc&nbsp;&nbsp;Sản xuất tại: Hàn Quốc&nbsp;&nbsp;Chứng nhận CE, GMP&nbsp;&nbsp;Giới thiệu chung:&nbsp;&nbsp;- Chu trình làm việc tự động&nbsp;Tự điền nước - gia nhiệt - Tiệt trùng - kết thúc&nbsp;&nbsp;- Thời gian tiệt trùng được tính khi đủ nhiệt độ cài đặt&nbsp;&nbsp;- Đèn báo hiển thị quá trình làm việc của nồi hấp giúp người sử dụng biết&nbsp;quy trình vận hành của nối hấp&nbsp;&nbsp;- Hiển thị số giá trị cài đặt nhiệt độ và thời gian&nbsp;</p> | <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Nồi Hấp được thiết kế dạng đứng và được trang bị bộ điều khiển kỹ thuật số PID Control.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> &nbsp;- Màn hình hiển thị LCD vhiển thị giá trị&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> &nbsp;- Có chức năng hẹn giờ kỹ thuật số&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> &nbsp;- Chức năng an toàn: Bảo vệ quá dòng, quá áp, quá nhiệt, hết nước trong nồi hấp, trong trường hợp thiếu nước thiết bị sẽ không cho phép hoạt động và sẽ báo lỗi&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> &nbsp;- Vỏ nồi làm bằng thép sơn tĩnh điện, buồng hấp được làm bằng inox 304 có độ bền cao.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> &nbsp;- 5 Chương trình cài đặt sẵn trong máy, người sử dụng có thể cái đặt tùy chưng trình theo nhu cầu sử dụng</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> &nbsp;- Cửa dạng khóa điện, tay gạt ngang, cửa mở đứng lên theo chiều của nồi hấp&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> </span></p> |  | <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;Thông số kỹ thuật:&nbsp;</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Nồi hấp dạng đứng&nbsp;</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Dung tích:&nbsp;62&nbsp;lít&nbsp;</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Loại bơm nước tự động qua hệ thống sensor cảnh báo mực nước&nbsp;</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Thang nhiệt độ làm việc : 121 đến 135 °C&nbsp;</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Kiểm soát nhiệt độ: PT100Ω&nbsp;</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Áp suất: 1.2Kgf/ cm2&nbsp;tại 121°C; 2.0Kgf/ cm2 tại 132°C&nbsp;&nbsp;</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Cài đặt thời gian tiệt trùng&nbsp;</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Kích thước bên trong nồi:&nbsp;đáy Ø 350mm x cao 650mm&nbsp;</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Kích thước giỏ: đáy Ø320 x cao 255&nbsp;</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Kích thước ngoài nồi (WxDxH): 700 x 750 x 825mm&nbsp;</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Bộ vi xử lý nhiệt độ LCD&nbsp;</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Công suất: 3kW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Nguồn: AC 220V, 60Hz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;Cung cấp bao gồm:&nbsp;</span></p><p> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Máy chính: Model: SJ-AD</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- 2 Giỏ lưới bằng Inox 304</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Chứng nhận xuất xứ (CO) bản sao.</span></p><p> </p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-04-13 | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-05-11
1961 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TỰ CHÂM NƯỚC 81L, CỬA DẠNG ĐỨNG | SJ-AD80 | SHINJIN ENGINEERING CO., LTD | Hàn Quốc | SJ Medical | Hàn Quốc | ["2019","2018","2017","2016","2021"] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 177000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-13 | 2022-12-31 | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TỰ CHÂM NƯỚC 81L, CỬA DẠNG ĐỨNG&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;Model : SJ-AD80&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;Hãng : Shinjineng- Hàn Quốc&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;Sản xuất tại: Hàn Quốc&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;Chứng nhận CE, GMP&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;Giới thiệu chung:&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Chu trình làm việc tự động&nbsp;Tự điền nước - gia nhiệt - Tiệt trùng - kết thúc&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Thời gian tiệt trùng được tính khi đủ nhiệt độ cài đặt&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Đèn báo hiển thị quá trình làm việc của nồi hấp giúp người sử dụng biết&nbsp;quy trình vận hành của nối hấp&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Hiển thị số giá trị cài đặt nhiệt độ và thời gian&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Có mức báo nước giúp người sử dụng biết lượng nước đã đổ vào bồn là bao nhiêu. bên trong buồng hấp bố trí sensor nước, sensor nhiệt&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Nước sẽ tự động thêm vào buồng khi cấp nguồn điện và tự ngắt khi đã đủ nước&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Nếu lượng nước không đủ máy sẽ báo và yêu cầu cấp nước cho tới khi đủ nước máy sẽ tự chạy tiếp tục&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;-&nbsp;Kết thúc quy trình nối sẽ báo bằng âm thanh và hiển thị trên màn hình quá trình hấp đã kết thúc&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> </span></p> | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;-&nbsp;SJ-AD&nbsp;là loại nồi hấp tiệt trùng do hãng Shinjineng - Hàn Quốc sản xuất. Được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như: Y tế, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm…&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Nồi Hấp được thiết kế dạng đứng và được trang bị bộ điều khiển kỹ thuật số PID Control.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Có chức năng hẹn giờ kỹ thuật số&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Chức năng an toàn: Bảo vệ quá dòng, quá áp, quá nhiệt, hết nước trong nồi hấp, trong trường hợp thiếu nước thiết bị sẽ không cho phép hoạt động và sẽ báo lỗi&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Vỏ nồi làm bằng thép sơn tĩnh điện, buồng hấp được làm bằng inox 304 có độ bền cao.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- 5 Chương trình cài đặt sẵn trong máy, người sử dụng có thể cái đặt tùy chưng trình theo nhu cầu sử dụng</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Cửa dạng khóa điện, tay gạt ngang, cửa mở đứng lên theo chiều của nồi hấp&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> </span></p> |  | <p><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;Thông số kỹ thuật:&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Nồi hấp dạng đứng&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Dung tích:&nbsp;81&nbsp;lít&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Loại bơm nước tự động qua hệ thống sensor cảnh báo mực nước&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Thang nhiệt độ làm việc : 121 đến 135 °C&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Kiểm soát nhiệt độ: PT100Ω&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Áp suất: 1.2Kgf/ cm2&nbsp;tại 121°C; 2.0Kgf/ cm2 tại 132°C&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Cài đặt thời gian tiệt trùng&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Kích thước bên trong nồi:&nbsp;đáy Ø 400mm x cao 650mm&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Kích thước giỏ: đáy Ø370 x cao 255&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Kích thước ngoài nồi (WxDxH): 700 x 800 x 825mm&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Bộ vi xử lý nhiệt độ LCD&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Công suất: 4kW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Nguồn: AC 220V, 60Hz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;Cung cấp bao gồm:&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Máy chính: Model: SJ-AD80</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- 2 Giỏ lưới bằng Inox 304</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Chứng nhận xuất xứ (CO) bản sao.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> </span></p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-04-13 | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-05-11
1962 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn soi đáy mắt | Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1205-P-1016 | 1205-P-1016 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 184500000 | t | Bộ | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p> Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1205-P-1016 (Vantage Plus, loại không dây, pin mỏng, sử dụng bóng LED: bao gồm kính Volk 20D, ấn củng mạc nhỏ &amp; lớn, 12 bút chì màu, gương giảng dạy, pin và sạc không dây, túi đựng...)</p><p> Vantage Plus Wireless Slimline Battery, LED bulb &amp; Accessories (Volk 20D Lens, Small &amp; Large Thimble, Pad of 50 Recording Charts, Teaching Mirror Assembly, Set of 12 Colour Pencils, Wireless charger, battery pack assembly &amp; Carrying Case)</p> | <p> Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1205-P-1016 (Vantage Plus, loại không dây, pin mỏng, sử dụng bóng LED: bao gồm kính Volk 20D, ấn củng mạc nhỏ &amp; lớn, 12 bút chì màu, gương giảng dạy, pin và sạc không dây, túi đựng...)</p><p> Vantage Plus Wireless Slimline Battery, LED bulb &amp; Accessories (Volk 20D Lens, Small &amp; Large Thimble, Pad of 50 Recording Charts, Teaching Mirror Assembly, Set of 12 Colour Pencils, Wireless charger, battery pack assembly &amp; Carrying Case)</p> |  | <p> Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1205-P-1016 (Vantage Plus, loại không dây, pin mỏng, sử dụng bóng LED: bao gồm kính Volk 20D, ấn củng mạc nhỏ &amp; lớn, 12 bút chì màu, gương giảng dạy, pin và sạc không dây, túi đựng...)</p><p> Vantage Plus Wireless Slimline Battery, LED bulb &amp; Accessories (Volk 20D Lens, Small &amp; Large Thimble, Pad of 50 Recording Charts, Teaching Mirror Assembly, Set of 12 Colour Pencils, Wireless charger, battery pack assembly &amp; Carrying Case)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
1963 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Mythic 22 | BIT Analytical Instruments | Đức | Orphee S.A. | Đức |  | Công ty TNHH Vạn Niên | Đức | Nhóm 3 |  |  | 680000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-26 | 2022-04-26 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy xét nghiệm huyết học hoàn toàn tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước nhỏ gọn, quy trình bảo trì đơn giản, dễ thực hiện</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Yêu cầu thể tích mẫu thấp, chưa đến 17 µl mỗi mẫu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ dung 3 hóa chất trên máy, nhờ đó tiết kiệm chi phí tối ưu</p> | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống máy chính</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo máy</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>Công suất: Lên đến 50 tests/giờ </p><p>Thể tích mẫu<strong> &lt; </strong>17 μl</p><p>Công nghệ</p><p>Trở kháng (WBC, RBC, PLT)</p><p>Quang phổ (HGB)</p><p>Quang học (5-diff)</p><p>Phương pháp laser quang để phân biệt 5 thành phần bạch cầu, dùng diode bán dẫn</p><p>24 thông số: WBC, LYM% và #, &nbsp;MON% và #, NEU%&nbsp;và #, BAS% và #, EOS% và #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW, RDW-SD, P-LCR</p><p>Đường chuẩn: RBC,&nbsp;PLT</p><p>Đồ thị tán xạ: 5 thành phần</p><p>Kích thước: 250 x 340 x 350 mm (R x S x C)</p><p>Khối lượng: 11 kg</p><p>Nguồn điện: </p><p>90 đến 250 V</p><p>50 đến 60 Hz</p><p>Nhỏ hơn 150 VA</p><p>Máy in ngoài (lựa chọn thêm):</p><p>Máy in điểm ma trận</p><p>Máy in phun đơn sắc, loại PCL3</p><p>Máy in màu laser, loại PCL6 </p><p>Giao diện: </p><p>Màn hình cảm ứng màu TFT</p><p>Bàn phím số tích hợp</p><p>Đầu ra: </p><p>RS232</p><p>Ethernet (Giao thức UDP / IP, TCP / IP)</p><p>2 cổng USB</p><p>Cổng Centronics</p><p>Cổng quét mã vạch</p><p>Đa ngôn ngữ: Bồ Đào Nha - Brazil, Bulgary, Trung quốc, Đức, Anh, Pháp, Magyar, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romani, Nga, Tây Ban Nha</p><p>Hiệu chuẩn: Tự động hoặc thủ công</p><p>QC:</p><p>6 lô: 100 lần chạy/ lô</p><p>Bảng và biểu đồ Levey Jennings</p><p>Lưu trữ</p><p>Bộ nhớ trong: 1500 bệnh nhân</p><p>Khả năng lưu trữ (USB): lên đến 60,000 bệnh nhân</p><p>Truy nguyên</p><p>Thông tin bệnh nhân: bao gồm tên, ID bệnh nhân, ID mẫu</p><p>Nhật ký hàng ngày</p><p>Giám sát hóa chất: số lot, ngày hết hạn, thể tích</p><p>Nhật ký dịch vụ</p><p>Gắn cờ cảnh báo</p><p>Gắn cờ bệnh lý</p><p>Giới hạn kết quả</p><p>Cảnh báo hóa chất</p><p>Cảnh báo hệ thống</p><p>Tùy chọn</p><p>Máy quét mã vạch ngoài</p><p>Hóa chất</p><p>HM 22-001-1: Nước rửa cho Mythic<sup>TM</sup> 22</p><p>HM 22-002-1: OnlyOne<sup>TM</sup></p><p>HM 22-003-10: Dung dịch pha loãng cho Mythic<sup>TM</sup> 22</p><p>Chất chuẩn: Myt-Cal: Chất kiểm chuẩn cho Mythic<sup>TM</sup> 22</p><p>Chất kiểm chuẩn: Myt-5D 3 mức hoặc mức bình thường: chất kiểm chuẩn cho Mythic<sup>TM</sup> 22</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-26 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-26
1964 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo cắt bao 11-050S | 11-050S | Rumex International Corp. | Nga | Rumex International Corp. | Nga |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 9555000 | t | Cái | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p>11-050S Kéo cắt bao / Vannas Capsulotomy Scissors, Straight, Sharp Tips, 6.0mm Blades, Flat Handle, Overall Length 84mm, Stainless Steel</p><p> Kéo cắt bao, thẳng, đầu nhọn, lưỡi dài 6mm, cán dẹt, dài 84mm, bằng thép không gỉ</p> | <p>11-050S Kéo cắt bao / Vannas Capsulotomy Scissors, Straight, Sharp Tips, 6.0mm Blades, Flat Handle, Overall Length 84mm, Stainless Steel</p><p> Kéo cắt bao, thẳng, đầu nhọn, lưỡi dài 6mm, cán dẹt, dài 84mm, bằng thép không gỉ</p> |  | <p>11-050S Kéo cắt bao / Vannas Capsulotomy Scissors, Straight, Sharp Tips, 6.0mm Blades, Flat Handle, Overall Length 84mm, Stainless Steel</p><p> Kéo cắt bao, thẳng, đầu nhọn, lưỡi dài 6mm, cán dẹt, dài 84mm, bằng thép không gỉ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01
1965 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TỰ CHÂM NƯỚC 127L, CỬA DẠNG ĐỨNG | SJ-AD120 | SHINJIN ENGINEERING CO., LTD | Hàn Quốc | SJ Medical | Hàn Quốc | ["2019","2018","2017","2016","2021","2020"] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 211000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-13 | 2022-12-31 | <p>NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TỰ CHÂM NƯỚC 127L, CỬA DẠNG ĐỨNG&nbsp;&nbsp;Model : SJ-AD120&nbsp;&nbsp;</p><p>Hãng : Shinjineng- Hàn Quốc&nbsp;&nbsp;</p><p>Sản xuất tại: Hàn Quốc&nbsp;&nbsp;</p><p>Chứng nhận CE, GMP&nbsp;</p><p>&nbsp;Giới thiệu chung:&nbsp;</p><p>&nbsp;- Chu trình làm việc tự động&nbsp;Tự điền nước - gia nhiệt - Tiệt trùng - kết thúc&nbsp;&nbsp;</p><p>- Thời gian tiệt trùng được tính khi đủ nhiệt độ cài đặt&nbsp;&nbsp;</p><p>- Đèn báo hiển thị quá trình làm việc của nồi hấp giúp người sử dụng biết&nbsp;quy trình vận hành của nối hấp&nbsp;&nbsp;</p><p>- Hiển thị số giá trị cài đặt nhiệt độ và thời gian&nbsp;&nbsp;</p><p>- Có mức báo nước giúp người sử dụng biết lượng nước đã đổ vào bồn là bao nhiêu. bên trong buồng hấp bố trí sensor nước, sensor nhiệt&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước sẽ tự động thêm vào buồng khi cấp nguồn điện và tự ngắt khi đã đủ nước&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nếu lượng nước không đủ máy sẽ báo và yêu cầu cấp nước cho tới khi đủ nước máy sẽ tự chạy tiếp tục&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;Kết thúc quy trình nối sẽ báo bằng âm thanh và hiển thị trên màn hình quá trình hấp đã kết thúc&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;SJ-AD&nbsp;là loại nồi hấp tiệt trùng do hãng Shinjineng</p><p>- Hàn Quốc sản xuất. Được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như: Y tế, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm…&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nồi Hấp được thiết kế dạng đứng và được trang bị bộ điều khiển kỹ thuật số PID Control.&nbsp;&nbsp;</p><p>- Có chức năng hẹn giờ kỹ thuật số&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Chức năng an toàn: Bảo vệ quá dòng, quá áp, quá nhiệt, hết nước trong nồi hấp, trong trường hợp thiếu nước thiết bị sẽ không cho phép hoạt động và sẽ báo lỗi&nbsp;&nbsp;</p><p>- Vỏ nồi làm bằng thép sơn tĩnh điện, buồng hấp được làm bằng inox 304 có độ bền cao.&nbsp;&nbsp;</p><p>- 5 Chương trình cài đặt sẵn trong máy, người sử dụng có thể cái đặt tùy chưng trình theo nhu cầu sử dụng&nbsp;</p><p>- Cửa dạng khóa điện, tay gạt ngang, cửa mở đứng lên theo chiều của nồi hấp&nbsp;</p> | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;Thông số kỹ thuật:&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nồi hấp dạng đứng&nbsp;&nbsp;</p><p>- Dung tích:127&nbsp;lít&nbsp;&nbsp;</p><p>- Loại bơm nước tự động qua hệ thống sensor cảnh báo mực nước&nbsp;&nbsp;</p><p>- Thang nhiệt độ làm việc : 121 đến 135 °C&nbsp;</p><p>&nbsp;- Kiểm soát nhiệt độ: PT100Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Áp suất: 1.2Kgf/ cm2&nbsp;tại 121°C; 2.0Kgf/ cm2 tại 132°C&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Cài đặt thời gian tiệt trùng&nbsp;</p><p>&nbsp;- Kích thước bên trong nồi:&nbsp;đáy Ø 500mm x cao 650mm&nbsp;&nbsp;</p><p>- Kích thước giỏ: đáy Ø370 x cao 255&nbsp;&nbsp;- Kích thước ngoài nồi (WxDxH): 790 x 790x 800&nbsp;&nbsp;</p><p>- Bộ vi xử lý nhiệt độ LCD&nbsp;&nbsp;</p><p>- Công suất: 5kW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nguồn: AC 220V, 60Hz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;Cung cấp bao gồm:&nbsp;&nbsp;</p><p>- Máy chính: Model: SJ-AD120</p><p>&nbsp;- 2 Giỏ lưới bằng Inox 304</p> | [7 empty] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-04-13 | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-05-11
1966 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương khóa sọ vuông nhỏ 4 lỗ | M: R-12-130-04 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 5660000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp xương khóa sọ vuông nhỏ 4 lỗ </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: M: R-12-130-04</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương khóa sọ vuông nhỏ 4 lỗ,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm các cỡ,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương khóa sọ vuông nhỏ 4 lỗ,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm các cỡ,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương khóa sọ vuông nhỏ 4 lỗ,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm các cỡ,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
1967 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Vista 120S | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Trung Quốc | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 200000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-21 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng TFT 305 mm (12.1")</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hiển thị lên đến 13 dạng sóng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Theo dõi xu hương tăng cường</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ dữ liệu xu hướng lên đến 150 giờ cho tất cả các tham số ở định dạng bảng và đồ họa</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ tới 1200 phép đo NIBP và 200 sự kiện báo động</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 giờ hiển thị đầy đủ</p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Cáp điện tim ECG 3 điện cực: 01 cái</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Dây nối cáp điện tim: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến đo SpO<sub>2</sub> dạng kẹp ngón, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Cáp nối cảm biến SpO<sub>2</sub>: 01 cái</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Bao đo huyết áp cho người lớn, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp cho trẻ em, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nối đo huyết áp không xâm lấn NIBP: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến đo nhiệt độ da: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in nhiệt: 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-21 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
1968 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Open-Tray Impression Coping 3 mmH - Ø3.5 | 70-1153-PRC0029 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
1969 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TỰ CHÂM NƯỚC 106L, CỬA DẠNG ĐỨNG | SJ-AD100 | SHINJIN ENGINEERING CO., LTD | Hàn Quốc | SJ Medical | Hàn Quốc | ["2019","2018","2017","2016","2021","2020"] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 190000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-13 | 2022-12-31 | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TỰ CHÂM NƯỚC 106L, CỬA DẠNG ĐỨNG </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;Model : SJ-AD100 </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;Hãng : Shinjineng- Hàn Quốc </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;Sản xuất tại: Hàn Quốc </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;Chứng nhận CE, GMP </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;Giới thiệu chung: </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Chu trình làm việc tự động&nbsp;Tự điền nước - gia nhiệt - Tiệt trùng - kết thúc </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Thời gian tiệt trùng được tính khi đủ nhiệt độ cài đặt </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Đèn báo hiển thị quá trình làm việc của nồi hấp giúp người sử dụng biết&nbsp;quy trình vận hành của nối hấp </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Hiển thị số giá trị cài đặt nhiệt độ và thời gian </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Có mức báo nước giúp người sử dụng biết lượng nước đã đổ vào bồn là bao nhiêu. bên trong buồng hấp bố trí sensor nước, sensor nhiệt </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Nước sẽ tự động thêm vào buồng khi cấp nguồn điện và tự ngắt khi đã đủ nước </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Nếu lượng nước không đủ máy sẽ báo và yêu cầu cấp nước cho tới khi đủ nước máy sẽ tự chạy tiếp tục </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;-&nbsp;Kết thúc quy trình nối sẽ báo bằng âm thanh và hiển thị trên màn hình quá trình hấp đã kết thúc&nbsp;</span></p> | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;&nbsp;- SJ-AD là loại nồi hấp tiệt trùng do hãng Shinjineng - Hàn Quốc sản xuất. Được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như: Y tế, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm… </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Nồi Hấp được thiết kế dạng đứng và được trang bị bộ điều khiển kỹ thuật số PID Control. </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Có chức năng hẹn giờ kỹ thuật số&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Chức năng an toàn: Bảo vệ quá dòng, quá áp, quá nhiệt, hết nước trong nồi hấp, trong trường hợp thiếu nước thiết bị sẽ không cho phép hoạt động và sẽ báo lỗi </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Vỏ nồi làm bằng thép sơn tĩnh điện, buồng hấp được làm bằng inox 304 có độ bền cao. </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- 5 Chương trình cài đặt sẵn trong máy, người sử dụng có thể cái đặt tùy chưng trình theo nhu cầu sử dụng</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Cửa dạng khóa điện, tay gạt ngang, cửa mở đứng lên theo chiều của nồi hấp&nbsp;</span></p> |  | <p><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;Thông số kỹ thuật: </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Nồi hấp dạng đứng </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Dung tích: 106 lít </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Loại bơm nước tự động qua hệ thống sensor cảnh báo mực nước </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Thang nhiệt độ làm việc : 121đến 135 °C </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Kiểm soát nhiệt độ: PT100Ω </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Áp suất: 1.2Kgf/ cm2&nbsp;tại 121°C; 2.0Kgf/ cm2 tại 132°C&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Cài đặt thời gian tiệt trùng </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Kích thước bên trong nồi: đáy Ø 400mm x cao 850mm </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Kích thước ngoài nồi (WxDxH):700 x 800 x 1025mm </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Bộ vi xử lý nhiệt độ LCD </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Công suất: 4kW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Nguồn: AC 220V, 60Hz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;Cung cấp bao gồm: </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Máy chính: Model: SJ-AD100</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- 2 Giỏ lưới bằng Inox 304</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Chứng nhận xuất xứ (CO) bản sao.</span></p><p><br></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> </span></p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-04-13 | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-05-11
1970 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm HbA1C | GREENCARE A1C Analyzer | RT100 | GREEN CROSS MEDIS Corp | Hàn Quốc | GREEN CROSS MEDIS Corp | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 46830000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Máy phân tích HbA1c - GREENCARE A1c Analyzer</p> <p>Thao tác đơn giản</p> <p>- Dễ dàng lấy mẫu máu, không cần dùng pipet</p> <p>- Không cần chuẩn bị mẫu, giảm lỗi do thao tác</p> <p>Các tính năng:</p> <p>- Màn hình cảm ứng</p> <p>- Tích hợp máy in nhiệt</p> <p>- Cổng giao tiếp USB, Ethernet</p> <p>- Tùy chọn bộ đọc mã vạch</p> | <p>Cấu hình bao gồm:</p> <ul> <li>1 máy chính RT100</li> <li>1 nguồn Adapter</li> <li>1 cuộn giấy in nhiệt</li> <li>1 sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh</li> <li><em>10 HbA1c test kit</em></li> </ul> |  | <p>Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>- Loại máy đo: Tự động hoàn toàn (1 bước)</p> <p>- Thời gian đo: 4,5 phút</p> <p>- Loại mẫu: Máu mao mạch/ tĩnh mạch</p> <p>- Dãi đo: HbA1c 4,0 ~ 15,0% (20 ~ 140 mmol/mol)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; eAG 68 ~ 385 mg/dL</p> <p>- Môi trường làm việc: Nhiệt độ: 17 ~ 32oC</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ âm: 15 ~ 75% RH</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ấp suất: 860 ~ 1.060 hPa</p> <p>- Điều kiện lưu trữ: Thiết bị: 10 ~ 60oC, 15 ~ 75%RH</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Test kit: 2 ~ 30oC</p> <p>- Tuổi thọ Test kit: 12 tháng</p> <p>- Nguồn điện: 12VDC - 3,33 A</p> <p>- Trọng lượng: 1,6 Kg</p> <p>- Kích thước: 205 x 200 x 150 mm</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-05 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-11
1971 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân, 5 ts, version L188 | ICARD L | Przedsiebiorstwo Elektroniki Profesjonalnej IGEL Jerzy Kowalinski | Ba Lan | Przedsiebiorstwo Elektroniki Profesjonalnej IGEL Jerzy Kowalinski | Ba Lan |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | Ba Lan | Nhóm null |  |  | 170000000 | t | Cái | true | 2021-04-19 | 2022-12-30 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: &nbsp;ISO13485, CE</p> | <p>Máy chính : 01 cái</p><p>Cáp ECG 3 đạo trình: &nbsp;01 cái</p><p>Điện cực ECG dùng 1 lần: 50 cái</p><p>Cảm biến đo SPO2: 01 cái</p><p>Bao đo huyết áp người lớn: 01 cái</p><p>Bao đo huyết áp trẻ em: 01 cái</p><p>Dây nối bao đo huyết áp: 01 cái</p><p>Cảm biến nhiệt độ da người lớn: 01 cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>-&nbsp;Kích thước (không có tay cầm):&nbsp;312 x 282 x 132 mm</p><p>-&nbsp;Trọng lượng: xấp xỉ 3,5 kg</p><p>-&nbsp;Điều khiển chức năng: bằng núm điều khiển và 5 phím chức năng và màn hình cảm ứng</p><p>-&nbsp;Hệ thống làm mát bên trong: Làm mát đối lưu, không có quạt</p><p>-&nbsp;Sẵn sàng làm việc:&nbsp;tối đa 5 giây sau khi BẬT nguồn</p><p>-&nbsp;Khả năng chuyển nhượng:&nbsp;xử lý trong đường viền của thân màn hình</p><p><em>Yêu cầu về công suất:</em>&nbsp;80-264 VAC, 47-63 Hz</p><p>-&nbsp;Điện năng tiêu thụ:&nbsp;28VA, không quá 0.75 kWh mỗi ngày</p><p>-&nbsp;Lớp bảo vệ:&nbsp;I loại CF</p><p>-&nbsp;Thời gian làm việc của pin:&nbsp;3 - 3,5 giờ, tùy thuộc vào chế độ hoạt động</p><p><em>Hiển thị:</em></p><p>-&nbsp;Loại màn hình:&nbsp;LCD đủ màu</p><p>+Đèn nền: - Đèn LED</p><p>+ Kích thước màn hình:&nbsp;246 x 184 mm (12.1”)</p><p>+Độ phân giải: 1024 x 768 điểm</p><p>+Góc nhìn: &gt; 160 °</p><p>-&nbsp;Vận tốc của dạng sóng ECG:&nbsp;25, 50 mm / s</p><p>-&nbsp;Biên độ của dạng sóng ECG: &nbsp;2.5, 5, 10, 20 mm / mV</p><p>-&nbsp;Xu hướng đồ họa:&nbsp;2, 8, 24 và 48 giờ</p><p>-&nbsp;Xu hướng dạng bảng:&nbsp;1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 phút hoặc tại phép đo NIBP</p><p>-&nbsp;Đánh giá xu hướng:&nbsp;tất cả các thông số đo được, cứ sau 15 giây từ 48 giờ qua</p><p>-Ngôn ngữ: Ba Lan, Anh, Nga, SK, CZ</p><p><em>Điều kiện hoạt động:</em></p><p>&nbsp;-Độ ẩm tương đối: 30 ÷ 95% (không ngưng tụ)</p><p>-&nbsp;Phạm vi nhiệt độ làm việc:&nbsp;0 ÷ 45 ° C</p><p>-&nbsp;Phạm vi nhiệt độ bảo quản:&nbsp;-20 đến 60 ° C</p><p><em>Hệ thống báo động:</em></p><p>-&nbsp;Các thông số được giám sát:&nbsp;giới hạn dưới và trên của tất cả các thông số đo được</p><p>-&nbsp;Ưu tiên báo động:&nbsp;3 cấp độ, theo tiêu chuẩn EN 60601-1-8</p><p>&nbsp;-Các loại tín hiệu:&nbsp;âm thanh và quang học theo tiêu chuẩn EN 60601-1-8</p><p>-&nbsp;Khóa báo động:&nbsp;khóa các báo động của máy đo oxy trong quá trình đo NIBP,&nbsp;bằng nút trong 2 phút</p> | <p>- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.</p><p>- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.</p><p>- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.</p><p>- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)</p><p>- Cung cấp CO, CQ</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-19
1972 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị điều trị giảm đau, giãn cơ bằng tia hồng ngoại | INFRALUX 300 | Daekyung Medical Electro Co., Ltd | Hàn Quốc | Daekyung Medical Electro Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH thiết bị y tế PHN Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 12300000 | t | Bộ | true | 2021-07-02 | 2021-09-30 | <p><strong>Thiết bị điều trị giảm đau, giãn cơ bằng tia hồng ngoại </strong></p><p><strong>Model: INFRALUX 300</strong></p><p><strong>Nhà sản xuất: Daekyung medical Electro Co., ltd</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Điều khiển từ xa nối dây dài 1m: 01 cái</p><p>Bóng hồng ngoại: 01 chiếc</p><p>Chụp đèn phản chiếu ánh sáng: 01 cái</p><p>Bọc cao su bảo vệ thân đèn: 01 cái&nbsp;</p> |  | <p>Điện áp: 220V/3A/60Hz</p><p>Công suất: 250W</p><p>Thời gian: 0~60 phút</p><p>Chiều cao tối đa: 1,750mm</p><p>Chiều cao tối thiểu: 1,100mm</p><p>Trọng lượng: 7kg</p><p>Kích thước thùng: 750x550x234mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị y tế PHN Việt Nam | 2021-07-02 | Công ty TNHH thiết bị y tế PHN Việt Nam | 2021-07-02
1973 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch điện | KANEKO 9E-A | Hansaton Akustik GmbH | Nhật Bản | Hansaton Akustik GmbH | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 2000000 | f | Chiếc | false | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>MÁY HÚT DỊCH 1 BÌNH KANEKO 9E-A CHO NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM Máy có chiết áp vặn được nhiều mức, phù hợp với từng độ tuổi và độ đặc/ lỏng của dịch mũi/đờm – Tỷ lệ hút: ≥ 18L/min – Áp lực: ≥ 0.075 MPa – Công suất: 90VA – Nguồn điện sử dụng: AC 220V – 50Hz – Dung tích bình đựng dịch: 1 bình 1 lít – Nhiệt độ làm việc: 5oC – 40oC – Thời gian làm việc liên tục: 30 phút – Thời gian cần cho máy nghỉ sau 1 lần làm việc: &gt; 30 phút – Tiếng ồn thấp: ≤65 dB – Kích cỡ nhỏ gọn, tiện dụng, có thể xác</p> | <p>MÁY HÚT DỊCH 1 BÌNH KANEKO 9E-A CHO NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM Máy có chiết áp vặn được nhiều mức, phù hợp với từng độ tuổi và độ đặc/ lỏng của dịch mũi/đờm – Tỷ lệ hút: ≥ 18L/min – Áp lực: ≥ 0.075 MPa – Công suất: 90VA – Nguồn điện sử dụng: AC 220V – 50Hz – Dung tích bình đựng dịch: 1 bình 1 lít – Nhiệt độ làm việc: 5oC – 40oC – Thời gian làm việc liên tục: 30 phút – Thời gian cần cho máy nghỉ sau 1 lần làm việc: &gt; 30 phút – Tiếng ồn thấp: ≤65 dB – Kích cỡ nhỏ gọn, tiện dụng, có thể xác</p> |  | <p>MÁY HÚT DỊCH 1 BÌNH KANEKO 9E-A CHO NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM Máy có chiết áp vặn được nhiều mức, phù hợp với từng độ tuổi và độ đặc/ lỏng của dịch mũi/đờm – Tỷ lệ hút: ≥ 18L/min – Áp lực: ≥ 0.075 MPa – Công suất: 90VA – Nguồn điện sử dụng: AC 220V – 50Hz – Dung tích bình đựng dịch: 1 bình 1 lít – Nhiệt độ làm việc: 5oC – 40oC – Thời gian làm việc liên tục: 30 phút – Thời gian cần cho máy nghỉ sau 1 lần làm việc: &gt; 30 phút – Tiếng ồn thấp: ≤65 dB – Kích cỡ nhỏ gọn, tiện dụng, có thể xác</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26 | Bộ Y tế | 2020-11-26
1974 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim có tạo nhịp ngoài | M2 | Suzhou Zoll Medical Technology Co., Ltd | Trung Quốc | Suzhou Zoll Medical Technology Co., Ltd | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>Hàng mới 100%</p> | <p><strong><u>I. Thông tin chung:</u></strong></p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất máy chính: từ 2020 trở về sau, mới 100%</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế: ISO 13485, CE</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cung cấp: AC: 100 – 240 V, 50/60 Hz</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: </p><p>+ Nhiệt độ tối đa: 50°C</p><p>+ Độ ẩm tối đa: 95 %</p><p><strong><u>II. Cấu hình thiết bị</u></strong></p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính kèm máy in nhiệt và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bản cực sốc tim tích hợp cho người lớn và trẻ em: 01 bộ</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp điện tim 5 kênh: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực ECG: 01 hộp</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp kết nối cảm biến ép tim: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực dán sốc tim, tạo nhịp ngoài, dùng một lần, người lớn: 1 hộp (08 cái) </p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực dán sốc tim, tạo nhịp ngoài, dùng một lần, trẻ em: 1 hộp (10 cái)</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực dán sốc tim dùng 100 lần cho người lớn: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel khô cho điện cực dán sốc tim dùng 100 lần: 1 hộp (12 cái)</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in nhiệt: 03 tập</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel sốc tim: 1 hộp (12 tuýp)</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensor đo SpO2 người lớn dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensor đo SpO2 trẻ em dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc nhiều lần: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ sạc pin: 01 bộ</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi đựng máy: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mô hình ép tim nửa người&nbsp;: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ mô phỏng điện tim&nbsp;: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực dán sốc tim dùng đào tạo: 01 cái</p> | <p><strong><u>I. Thông tin chung:</u></strong></p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất máy chính: từ 2020 trở về sau, mới 100%</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế: ISO 13485, CE</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cung cấp: AC: 100 – 240 V, 50/60 Hz</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động: </p><p>+ Nhiệt độ tối đa: 50°C</p><p>+ Độ ẩm tối đa: 95 %</p><p><strong><u>II. Cấu hình thiết bị</u></strong></p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính kèm máy in nhiệt và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bản cực sốc tim tích hợp cho người lớn và trẻ em: 01 bộ</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp điện tim 5 kênh: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực ECG: 01 hộp</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp kết nối cảm biến ép tim: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực dán sốc tim, tạo nhịp ngoài, dùng một lần, người lớn: 1 hộp (08 cái) </p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực dán sốc tim, tạo nhịp ngoài, dùng một lần, trẻ em: 1 hộp (10 cái)</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực dán sốc tim dùng 100 lần cho người lớn: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel khô cho điện cực dán sốc tim dùng 100 lần: 1 hộp (12 cái)</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in nhiệt: 03 tập</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel sốc tim: 1 hộp (12 tuýp)</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensor đo SpO2 người lớn dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensor đo SpO2 trẻ em dùng nhiều lần: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc nhiều lần: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ sạc pin: 01 bộ</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi đựng máy: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mô hình ép tim nửa người&nbsp;: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ mô phỏng điện tim&nbsp;: 01 cái</p><p>­&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực dán sốc tim dùng đào tạo: 01 cái</p> | <p>Thông số kỹ thuật theo file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-26
1975 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở Bi-PAP, CPAP | Máy thổi oxy lưu lượng cao | HF 2900 (HF 2900D) | Great Group Medical Co., Ltd | Đài Loan | Great Group Medical Co., Ltd | Đài Loan |  | Công ty TNHH phân phối VM | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-03-05 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-03-05
1976 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy xét nghiệm tinh dịch | Máy đếm tinh trùng và phụ kiện | SQA-V Gold | M.E.S - Medical Electronic Systems Ltd. | Israel | M.E.S - Medical Electronic Systems Ltd. | Israel | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM | Israel | Nhóm 6 |  |  | 3000000000 | f | Chiếc | false | 2021-04-12 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">SQA-V Gold là một thiết bị y tế phân tích thực hiện đánh giá định lượng chất lượng và thông số của tinh dịch trong vòng chưa đầy 2 phút. </p><p class="ql-align-justify">Máy phân tích hiệu suất cao kết hợp với công nghệ điện quang, thuật toán máy tính và kính hiển vi video để cung cấp phân tích tự động tinh dịch nhanh chóng, chính xác</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p> | <p>Máy đếm tinh trùng và phụ kiện bao gồm:</p><p>1, Máy đếm tinh trùng: SQA-V Gold.</p><p>2, Ống mao dẫn chứa mẫu tinh dịch dùng cho máy phân tích tinh dịch: Capillaries for SQA-Vi Gold.</p><p>3, Bộ dụng cụ vệ sinh dành cho máy phân tích tinh dịch: Cleaning Kit.</p><p>4, Bộ pha loãng tinh dịch: QwikCheck Dilution Kit.</p><p>5, Bộ hóa lỏng tinh dịch: QwikCheck Liquefaction Kit</p> |  | <p><span style="color: black;">Kích thước: 32 X 30 X 24 cm</span></p><p><span style="color: black;">Trọng lượng: 7 Kg</span></p><p><span style="color: black;">Nguồn điện AC: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 20 VA</span></p><p><span style="color: black;">Dung lượng lưu trữ: 500 bản ghi XN / 750 bản ghi QC</span></p><p><span style="color: black;">Hiển thị: </span></p><p><span style="color: black;">+ Màn hình LCD hiển thị điều khiển (16 dòng x 40 kí tự)</span></p><p><span style="color: black;">+ Màn hình LCD Video (8 x 10 cm)</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM | 2021-04-12 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM | 2021-04-14
1977 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy đọc kết quả xét nghiệm dị ứng | Q-Smart | ProteomeTech Inc. | Hàn Quốc | ProteomeTech Inc. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 300000000 | f | Chiếc | false | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">Q-Smart d</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ùng để đọc kết quả xét nghiệm để tìm ra bệnh nhân bị dị ứng với những loại dị nguyên nào.</span></p><p><span style="color: black;">Máy đọc sử dụng phương pháp quét, có thể chạy tối đa 8 mẫu cùng một lúc.</span></p><p><span style="color: black;">﻿</span></p> | <p><span style="color: black;">+ Máy chính Q-Smart</span></p><p><span style="color: black;">+ Đĩa chứa phần mềm</span></p><p><span style="color: black;">+ Dây nguồn, dây USB</span></p><p><span style="color: black;">+ USB Dongle</span></p><p><span style="color: black;">+ Thẻ hiệu chuẩn</span></p> |  | <p>Kích thước: <span style="color: black;">30x31x8cm.</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM | 2021-04-14 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM | 2021-04-14
1978 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG, LỒNG ĐỨNG TỰ CHÂM NƯỚC 200L | SJ-AC 200 | SHINJIN ENGINEERING CO., LTD | Hàn Quốc | SJ Medical | Hàn Quốc | ["2017","2018","2019","2020","2021"] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 309000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-17 | 2022-12-31 | <p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">- SJ-AC200</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;là loại nồi hấp tiệt trùng do hãng Shinjineng - Hàn Quốc sản xuất. Được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như: Y tế, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm…&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Chu trình làm việc tự động: Tiền chân không- thêm nước - gia nhiệt - Tiệt trùng - kết thúc&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Thời gian tiệt trùng được tính khi đủ nhiệt độ cài đặt&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Đèn báo hiển thị quá trình làm việc của nồi hấp giúp người sử dụng biết&nbsp;quy trình vận hành của nối hấp&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Hiển thị số giá trị cài đặt nhiệt độ và thời gian&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Hiển thị số giá trị thực của nhiệt độ và đồng hồ bấm ngược cho biết thời gian hấp còn lại là bao nhiêu phút&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Kết thúc quy trình nối sẽ báo bằng âm thanh và hiển thị trên màn hình quá trình hấp đã kết thúc&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Sensor cảnh báo mực nước, giúp bảo vệ điện trở. Máy sẽ hoạt động khi mực nước trong buồng đủ ngập điện</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Nồi Hấp được thiết kế dạng đứng và được trang bị bộ điều khiển kỹ thuật số PID Control.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Màn hình hiển thị LED với công nghệ đèn chiếu bên Black- Light.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Có chức năng hẹn giờ kỹ thuật số với thời gian lựa chọn lên đến 99h 59’.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Chức năng an toàn: Bảo vệ quá dòng, quá áp, quá nhiệt( 2 cấp độ quá nhiệt)&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Vỏ nồi làm bằng thép SS41 sơn tĩnh điện, buồng hấp được làm bằng inox 304 có độ bền cao.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Cửa nồi&nbsp;mở kiểu xoay ngang có chốt gài nắp áp suất an toàn.&nbsp;</span></p> | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Nồi hấp dạng đứng&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Dung tích: 200lít&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Thang nhiệt độ làm việc : Môi trường đến 130 °C&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Kiểm soát nhiệt độ: PT100Ω&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5°C&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Áp suất: 1.2Kg/ cm2&nbsp;tại 121°C; 2.0Kgf/ cm2 tại 132°C&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Đồng hồ đo áp suất: 0~ 3Kgf/ cm2&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Cài đặt thời gian: 99h59p&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Kích thước bên trong nồi: đáy Ø 600mm x cao 710mm&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Kích thước ngoài nồi (WxDxH): 1050 x 850 x 1400mm&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Bộ vi xử lý nhiệt độ LED&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Công suất: 9kW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Nguồn: AC 220V, (50-60Hz&nbsp;hoặc 380V(50-60Hz)&nbsp;</span></p> |  | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Nồi hấp dạng đứng&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Dung tích: 200lít&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Thang nhiệt độ làm việc : Môi trường đến 130 °C&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Kiểm soát nhiệt độ: PT100Ω&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5°C&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Áp suất: 1.2Kg/ cm2&nbsp;tại 121°C; 2.0Kgf/ cm2 tại 132°C&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Đồng hồ đo áp suất: 0~ 3Kgf/ cm2&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Cài đặt thời gian: 99h59p&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Kích thước bên trong nồi: đáy Ø 600mm x cao 710mm&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Kích thước ngoài nồi (WxDxH): 1050 x 850 x 1400mm&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Bộ vi xử lý nhiệt độ LED&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Công suất: 9kW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Nguồn: AC 220V, (50-60Hz&nbsp;hoặc 380V(50-60Hz)&nbsp;</span></p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-04-17 | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-05-11
1979 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | MÁY MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN | OMNI II | Infinium Medical Inc. | Mỹ | Infinium Medical Inc. | Mỹ | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 98000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-10-30 | <ul> <li>Các thiết lập quan trọng có thể nhanh chóng được sửa đổi để đáp ứng nhu cầu thay đổi của từng bệnh nhân.</li> <li>Người dung có thể đặt cài đặt mặc định, giới hạn cảnh báo và quản lý lên đến 72 giờ dữ liệu bệnh nhân chi tiết.</li> <li>Bộ nhớ có thể mở rộng bằng thẻ nhớ SD.</li> <li>Cung lượng tim và huyết áp xâm lấn có thể được thêm tại chỗ bằng cách chỉ cần gắn jack cắm của các mô-đun. Khả năng nâng cấp trường này có thể cho phép người dùng tùy chỉnh mức độ nhạy bén của màn hình trong khi thay đổi tình trạng bệnh nhân.</li> </ul> | <p>Máy chính màn hình màu TFT 12,1”; hiển thị các thông số</p> <p>Dây nguồn</p> <p>Băng đo huyết áp người lớn</p> <p>Đầu đo nhiệt độ</p> <p>Adapter (cáp nối sensor SpO2)</p> <p>Sensor SPO2 cho người lớn và trẻ em (loại kẹp ngón tay)</p> <p>Dây điện tim ECG</p> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng.</p> |  | <p style="margin-left:8.05pt;"><strong>Ứng dụng:</strong></p> <ul> <li>Bệnh nhân sơ sinh, nhi khoa và người lớn.</li> <li>Thông số kỹ thuật:</li> </ul> <ul> <li>Màn hình: Màn hình màu 15 inch, có chuyển mạch.</li> <li>Hiển thị: 8 dạng sóng</li> <li>Chỉ số: Chỉ số báo động</li> <li>Cảnh báo: Cảnh báo bằng đèn</li> <li>Tiếng bíp và âm thanh báo động</li> <li>Thời gian xu hướng : 1 - 72 giờ.</li> <li>Đầu ghi:</li> </ul> <ul> <li>Tích hợp, mảng nhiệt, 3 kênh</li> <li>Chiều rộng đầu ghi: 48mm</li> <li>Đầu ghi giấy: 50mm</li> <li>Tốc độ ghi: 25 mm / s, 50mm / s</li> </ul> <p style="margin-left:8.05pt;"><strong>ECG:</strong></p> <ul> <li>Đầu vào: 5 cáp đầu vào ECG và tiêu chuẩn AAMI&nbsp; đường dây để kết nối</li> <li>Lựa chọn chính: I, II, III, aVR, aVF, aVL, V, V1-V6, TEST</li> <li>Lựa chọn khuếch đại: x0.5, x1, x2, x4</li> <li>Đặc tính tần số: 0.05 ~ 35 HZ (+3dB)</li> <li>Dạng song ECG: 7 kênh</li> <li>Điện áp thâm nhập: 4000VAC 50/60Hz</li> <li>Tốc độ quét: 12.5, 25, 50 ,100 mm/sec (trái sang phải hoặc phải sang trái).</li> <li>Phạm vi HR: 30 ~ 300bpm</li> <li>Độ chính xác: ±1bpm or ±1%,</li> <li>Cài đặt phạm vi giới hạn cảnh báo: Giới hạn trên 100 ~</li> <li>200bpm, giới hạn dưới 30 ~ 100bpm</li> </ul> <p style="margin-left:8.05pt;"><strong>RESP:</strong></p> <ul> <li>Phương pháp đo: Trở kháng RA-LL</li> <li>Dải: 0 ~ 120 rpm</li> <li>Độ chính xác: ±3 rpm</li> <li>Dải cài đặt cảnh báo: 6 ~ 120 rpm.</li> <li>Giới hạn thấp 3 ~ 120 rpm</li> <li>Tốc độ quét:12.5, 25, 50 ,100 mm/sec (tráisang phải hoặc phải sang trái)</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2020-10-30 | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2020-11-11
1980 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy xét nghiệm dị ứng | Q-Processor | ProteomeTech Inc. | Hàn Quốc | ProteomeTech Inc. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 400000000 | f | Chiếc | false | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">Q-Processor d</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ùng để xét nghiệm để tìm ra bệnh nhân bị dị ứng với những loại dị nguyên nào.</span></p><p><span style="color: black;">Thiết bị dùng để rửa và ủ trong quá trình xử lý mẫu sinh học. Sử dụng trong chẩn đoán in vitro. </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ql-cursor">﻿</span>Q-Processor</span><span style="color: black;"> được tích hợp với PC và có thể chạy được 10 test một lần.</span></p><p><br></p> | <p><span style="color: black;">+ Máy chính Q-Processor</span></p><p><span style="color: black;">+ Dây nguồn, dây cáp USB</span></p><p><span style="color: black;">+ Đĩa phần mềm</span></p><p><span style="color: black;">+ Hướng dẫn sử dụng</span></p> |  | <p><span style="color: black;">+ Màn hình máy tính</span></p><p><span style="color: black;">+ Nguồn điện: 230V AC, 50Hz</span></p><p><span style="color: black;">+ Công suất tiêu thụ: 200 VA</span></p><p><span style="color: black;">+ Độ phân giải: 1280x1024 pixels</span></p><p><span style="color: black;">+ Độ ẩm: ≤ 80%</span></p><p><span style="color: black;">+ Nhiệt độ hoạt động: 18-32</span><sup style="color: black;">o</sup><span style="color: black;">C</span></p><p><span style="color: black;">+ Nhiệt độ bảo quản: 15-40</span><sup style="color: black;">o</sup><span style="color: black;">C</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM | 2021-04-14 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM | 2021-04-14
1981 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Open-Tray Impression Coping 3 mmH - Ø4.3 | 70-1153-PRC0030 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
1982 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy phân tích tự động sử dụng phương pháp phát quang hóa học và phụ kiện đi kèm | Q-STATION ELITE | ProteomeTech Inc. | Hàn Quốc | ProteomeTech Inc. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 500000000 | f | Chiếc | false | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Q-STATION ELITE là máy xét nghiệm phát hiện các dị nguyên gây dị ứng tự động hoàn toàn sử dụng phương pháp phát quang hóa học. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Xử lý cùng một lúc được 48 mẫu với thời gian 3h30’ và thực hiện cho tất cả các Panel từ 12 đến 96 dị nguyên.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(13, 13, 13);">Máy phát hiện được các chất gây dị ứng phổ biến bao gồm: phấn hoa, thịt động vật các loại, rau, củ, quả, côn trùng và nhiều chất khác.</span></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify">+ Máy chính Q-Station Elite</p><p class="ql-align-justify">+ Chương trình và CD hướng dẫn người sử dụng</p><p class="ql-align-justify">+ Dây nguồn</p><p class="ql-align-justify">+ Bộ tiếp điện xoay chiều</p><p class="ql-align-justify">+ Cáp giao diện USB</p><p>+ Phụ kiện đi kèm</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Đầu đọc mã vạch</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Hệ thống làm ấm: </strong>Giảm thời gian sấy trượt</p><p class="ql-align-justify"><strong>Khay để mấu: </strong>Có thể đặt 48 trong khay có đường kính Ø13 mm</p><p class="ql-align-justify">Có thể đặt 40 trong khay có đường kính Ø16 mm Có thể đặt khay Ø13mm và Ø16mm cùng lúc.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Khay hóa chất: </strong>Các lọ hóa chất 10 x 20 ml và 8 vị trí để mẫu chứng.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Bình đựng chất lỏng ở bên ngoài: </strong>Hai bình chứa dung dịch đệm có cảmbiến mực chất lỏng ở bên ngoài Một bình chứa dung dịch rửa có cảm biến mực chất lỏng ở bên ngoài</p><p class="ql-align-justify">Một bình đựng nước thải có cảm biến mực chất lỏng</p><p class="ql-align-justify"><strong>Vị trí đặt khay mẫu: </strong>Có thể chứa khay 48 mẫu.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Số xét nghiệm: </strong>Từ 1 đến 48 mẫu</p><p class="ql-align-justify"><strong>Xử lý dung dịch: </strong>2 kim:</p><p class="ql-align-justify"><strong>Phân phối: </strong>CV &lt; 0.1%, tỉ lệ lỗi 1% ở 100 µl</p><p class="ql-align-justify"><strong>Hút: </strong>CV &lt; 0.3%, tỉ lệ lỗi 1% ở 100 µl; tối thiểu 5 µl, phân giải 1 µl</p><p class="ql-align-justify"><strong>Khả năng đọc: </strong>Camera màu thu thập hình ảnh với độ phân giải cao</p><p class="ql-align-justify"><strong>Tính năng: </strong>Có thể thực hiện cùng lúc 3 phương pháp</p><p class="ql-align-justify">Điều chỉnh thời gian ủ và lượng mẫu/hóa chất. Thiết lập quy trình mới nhanh chóng và dễ dàng.</p><p class="ql-align-justify">Báo cáo kết quả tự động</p><p class="ql-align-justify"><strong>Kết nối: </strong>Giao diện LIS, nhập danh sách xét nghiệm từ máy chủ.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Cấu hình PC: </strong>Đĩa cứng có tối thiểu 250 MB không gian trống</p><p class="ql-align-justify">Ổ đĩa CD-Rom</p><p class="ql-align-justify">Cổng VGA với độ phân giải 1024 x 768 USB:&gt; 2 cổng</p><p class="ql-align-justify">RAM: &gt; 4 GB</p><p class="ql-align-justify">CPU : Bộ xử lý Intel (i5, i7) với công nghệ siêu phân luồng 2/4.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM | 2021-04-14 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM | 2021-04-14
1983 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | MÁY MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN | OMNI | Infinium Medical Inc. | Mỹ | Infinium Medical Inc. | Mỹ | ["2020"] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM |  | Nhóm 3 |  |  | 95000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-10-30 | <ul> <li>Các thiết lập quan trọng có thể nhanh chóng được sửa đổi để đáp ứng nhu cầu thay đổi của từng bệnh nhân.</li> <li>Người dung có thể đặt cài đặt mặc định, giới hạn cảnh báo và quản lý lên đến 72 giờ dữ liệu bệnh nhân chi tiết.</li> <li>Bộ nhớ có thể mở rộng bằng thẻ nhớ SD.</li> <li>Cung lượng tim và huyết áp xâm lấn có thể được thêm tại chỗ bằng cách chỉ cần gắn jack cắm của các mô-đun. Khả năng nâng cấp trường này có thể cho phép người dùng tùy chỉnh mức độ nhạy bén của màn hình trong khi thay đổi tình trạng bệnh nhân.</li> </ul> | <p>Máy chính màn hình màu TFT 10,5”; hiển thị các thông số</p> <p>Dây nguồn</p> <p>Băng đo huyết áp người lớn</p> <p>Đầu đo nhiệt độ</p> <p>Adapter (cáp nối sensor SpO2)</p> <p>Sensor SPO2 cho người lớn và trẻ em (loại kẹp ngón tay)</p> |  | <p style="margin-left:8.05pt;"><strong>ECG:</strong></p> <ul> <li>Đầu vào: 5 cáp đầu vào ECG và tiêu chuẩn AAMI&nbsp; đường dây để kết nối</li> <li>Lựa chọn chính: I, II, III, aVR, aVF, aVL, V, V1-V6, TEST</li> <li>Lựa chọn khuếch đại: x0.5, x1, x2, x4</li> <li>Đặc tính tần số: 0.05 ~ 35 HZ (+3dB)</li> <li>Dạng song ECG: 7 kênh</li> <li>Điện áp thâm nhập: 4000VAC 50/60Hz</li> <li>Tốc độ quét: 12.5, 25, 50 ,100 mm/sec (trái sang phải hoặc phải sang trái).</li> <li>Phạm vi HR: 30 ~ 300bpm</li> <li>Độ chính xác: ±1bpm or ±1%,</li> <li>Cài đặt phạm vi giới hạn cảnh báo: Giới hạn trên 100 ~</li> <li>200bpm, giới hạn dưới 30 ~ 100bpm</li> </ul> <p style="margin-left:8.05pt;"><strong>RESP:</strong></p> <ul> <li>Phương pháp đo: Trở kháng RA-LL</li> <li>Dải: 0 ~ 120 rpm</li> <li>Độ chính xác: ±3 rpm</li> <li>Dải cài đặt cảnh báo: 6 ~ 120 rpm.</li> <li>Giới hạn thấp 3 ~ 120 rpm</li> <li>Tốc độ quét:12.5, 25, 50 ,100 mm/sec (trái</li> <li>sang phải hoặc phải sang trái)</li> </ul> <p style="margin-left:8.05pt;"><strong>NIBP:</strong></p> <ul> <li>Công nghệ đo: đo dao động tự động.</li> <li>Thổi : &lt;30s (0 ~ 300 mmHg, tiêu chuẩn người lớn.</li> <li>Thời gian đo: AVE&lt;40s.</li> <li>Chế độ: Hướng dẫn sử dụng, khoảng đo tự động trong Chế độ tự động 2'~ 4 h.</li> <li>Dải đo:</li> </ul> <ul> <li>Chế độ người lớn /trẻ em: SYS: 40 ~ 250 (mmHg), DIA :15 ~ 200 (mmHg)</li> <li>Chế độ sơ sinh: SYS: 40 ~ 135 (mmHg)</li> </ul> <ul> <li>DIA : 15 ~ 100 (mmHg)</li> <li>Độ chính xác:</li> </ul> <ul> <li>Lỗi trung bình tối đa: ±5mmHg</li> <li>Độ lệch chuẩn tối đa: 8mmHg</li> <li>Độ phân giải: 1mmHg</li> </ul> <ul> <li>Bảo vệ quá áp:</li> </ul> <ul> <li>Chế độ người lớn: 300 (mmHg).</li> <li>Chế độ sơ sinh: 160 (mmHg).</li> </ul> <p>Cài đặt giới hạn cảnh báo:&nbsp; SYS: 50 ~ 240 mmHg,&nbsp; DIA: 15 ~ 180 mmHg.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2020-10-30 | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2020-11-11
1984 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | MP1000NT Plus | Mekics Co., Ltd. | Hàn Quốc | Mekics Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 57500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p><strong>MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN ĐA THÔNG SỐ&nbsp;</strong><strong>MP1000NT Plus</strong><br /> <em>MP1000NT Plus là monitor theo dõi bệnh nhân có đầy đủ chức năng cho chăm sóc tổng quát cũng như ICU. Hẹ thống có màn hình 10.4'' hiển thị đầy đủ chức năng và thông số bệnh nhân</em></p> | <p>· 01 máy chính kèm màn hình 12,1"</p> <p>· 01 cáp điện tim</p> <p>· 01 cáp trung gian điện tim</p> <p>· 10 miếng dán điện tim</p> <p>· 01 dây nối bao đo huyết áp</p> <p>· 01 bao đo huyết áp người lớn</p> <p>· 01 cáp SpO2</p> <p>· 01 sensor SpO2</p> <p>· 01 dây nguồn</p> <p>· 01 sách HDSD</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-09 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31
1985 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống PTNS 4K | 16-2092 | Ackermann Instrumente GmbH | Đức | Ackermann Instrumente GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 6000000000 | t | Hệ thống | false | 2021-04-14 | 2022-04-14 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi 4K</p> | <p>1.Hệ thống Camera, bao gồm Bộ xử lý hình ảnh, Đầu camera và khớp nối đầu camera</p><p>2.Nguồn sáng lạnh nội soi</p><p>3.Dây dẫn sáng</p><p>4.Màn hình hiển thị 4K</p><p>5.Máy bơm khí CO2</p><p>6.Dao mổ điện cao tần</p><p>7.Xe đẩy hệ thống</p><p>8.Bộ dụng cụ PTNS cơ bản</p> |  | <p>Công nghệ hình ảnh 4K</p><p>Nguồn sáng LED giúp tuổi thọ lên tới 40000 giờ</p><p>Nhiệt độ màu &gt;6500 độ K</p><p>Màn hình độ phân giải 4K</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | 2021-04-14 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | 2021-04-14
1986 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Open-Tray Impression Coping 3 mmH - Ø5.0 | 70-1153-PRC0031 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
1987 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Dây nội soi đại tràng video | EC-3890FK | HOYA Corporation | Nhật Bản | HOYA Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | Nhật Bản | Nhóm 2 |  |  | 1180000000 | t | Cái | true | 2021-01-13 | 2022-03-31 | <p>Dây nội soi đại tràng video sử dụng với bộ xử lý Hiệu Pentax dùng thăm khắm đường tiêu hóa dưới</p> | <ul><li>Dây nội soi dạ dày: 01 cái</li><li>Phụ kiện bao gồm</li></ul><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Kìm sinh thiết : 01 cái</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Chổi rửa dài: 01 cái</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Chổi rửa ngắn: 01 cái</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Nắp đậy kênh sinh thiết: 10 cái</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Dầu silicon: 01chai</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Đầu nối làm sạch kênh khí nước : 01 cái</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Van cân bằng áp suất: 01 cái</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Nắp đậy ngâm nước: 01 cái</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</em></p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2021-01-13 | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2021-05-11
1988 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Open-Tray Impression Coping 3 mmH - Ø7.0 | 70-1153-PRC0032 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
1989 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | CMS9000 | CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD | Trung Quốc | CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh |  | Nhóm 6 |  |  | 31000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-12-31 | <p>- Monitor theo dõi bệnh nhân là máy theo dõi bệnh nhân đa thông số có tính linh hoạt cho phép nhân viên y tế theo dõi bệnh nhân từ sơ sinh đến người lớn.&nbsp;</p> <p>- Monitor theo dõi bệnh nhân là thiết bị dùng để đo và theo&nbsp;dõi các chỉ số của bệnh nhân thường được sử dụng trong&nbsp;các phòng hồi sức cấp cứu, phòng bệnh… Các loại Monitor theo dõi bệnh nhân có chức năng theo dõi và cập nhật 1 cách liên tục các chỉ số sống để các bác sỹ theo dõi và đánh giá liên tục tiến triển của bệnh nhân. Ngoài chức năng theo dõi, báo cáo các loại Monitor theo dõi bệnh nhân còn có chức năng báo động khi các chỉ số có sự bất thường.</p> | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:439px;"> <ul> <li>Cáp 5 đầu đo</li> <li>Tấm dán điện cực</li> <li>Ống đo huyết áp (kèm cáp nối)</li> <li>Đầu đo nhiệt độ bề mặt da</li> <li>Cảm biến đo Spo2</li> <li>Bao đo huyết áp người lớn</li> <li>Dây nguồn + sách hướng dẫn</li> <li>EtCo2 (chọn thêm)</li> <li>IBP&nbsp;(chọn thêm)</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> |  | <p>■Kết hợp với giao diện người sử dụng trực quan, màn hình LCD màu 12.1 inch, giao diện đa ngôn ngữ (Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Hà Lan, tiếng Nga..).</p> <p>■Thiết kế không quạt, yên tĩnh, tiết kiệm năng lượng và sạch sẽ, giúp giảm khả năng lây nhiễm chéo.</p> <p>■Màn hình toàn diện cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.</p> <p>■Dạng sóng, màu tham số và vị trí có thể được đặt tùy ý.</p> <p>■Chế độ hoạt động: các phím và nút.</p> <p>■Hiển thị dạng sóng lên đến 8 kênh trên một màn hình.</p> <p>■Hiển thị dạng sóng ECG 7 đạo trình trên một màn hình và với chức năng bước ECG.</p> <p>■Áp dụng công nghệ SpO2 kỹ thuật số, chống nhiễu và chống ánh sáng xung quanh và đo lường có thể được thực hiện trong trường hợp lấp đầy yếu.</p> <p>■Chức năng phân tích HRV.</p> <p>■Chế độ đo huyết áp NIBP: Thủ công / tự động / Liên tục, lưu trữ cho dữ liệu NIBP 2400 nhóm.</p> <p>■Xem lại sự kiện báo động của tất cả các thông số và sự kiện báo động loạn nhịp tim.</p> <p>■Tính toán nồng độ thuốc và chức năng bảng chuẩn độ.</p> <p>■In dữ liệu bảng xu hướng bằng một phím.</p> <p>■Kết nối với Hệ thống giám sát trung tâm bằng 3G, WiFi hoặc chế độ có dây.</p> <p>■AC / DC, pin lithium có thể sạc lại tích hợp để theo dõi không bị gián đoạn.</p> <p>■Đơn vị phẫu thuật tần số cao, chống khử rung tim.</p> | <p>Bảo hành 12 tháng, lỗi đổi mới (lỗi sản xuất)</p> <p>Bảo trì trọn đời sản phẩm.</p> | Đầu Spo2, đầu đo nhiệt độ, cáp điện tim, bao đo huyết áp, pin | Điện cực dán, gel | Bảo trì, vệ sinh máy; Thay thế thiết bị hư hỏng | Bảo trì trọn đời sản phẩm | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2020-11-17 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2020-11-17
1990 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | TH.A SPRAY | TH.A SPRAY | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 125000 | t | Chai | false | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">-CÔNG DỤNG:</span></p><p><span style="color: black;">+ Hóa chất chuyên dùng phun sát khuẩn bề mặt dụng cụ y tế, dùng trong y tế.</span></p><p><span style="color: black;">+ Đặc điểm vi sinh: Diệt khuẩn hoàn toàn đối với các chủng vi khuẩn gây bệnh sau 05 phút tiếp xúc.</span></p><p>-HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: <span style="color: black;">Dung dịch pha sẵn để sử dụng khi phun sát khuẩn bề mặt đã được làm sạch trước. Nếu phun bề mặt thì có thẻ phun với tỷ lệ 40ml/m2. Có thể phun bằng tay hay bằng máy phun. Để bề mặt tự khô nếu không tiếp xúc ngay với da và niêm mạc. Không cần xả lại. Thời gian tiếp xúc 05 phút để diệt hoàn toàn các chủng khuẩn gây bệnh. Giữ bề mặt phun được ướt trong suốt quá trình diệt khuẩn. Nếu sử dụng thường xuyên và để làm sạch các thiết bị, nên tham khảo theo kế hoạch vệ sinh tại chỗ.</span></p> | <p>Thành phần: Didecyldimethylammonium Chloride 0,05%w/w;</p><p>&nbsp;Polyhexamethylene Biguanide Chlorhydrate 0,06%w/w ; nước cất và các&nbsp;phụ gia vừa đủ 100%.</p> |  | <ul><li>Không màu</li><li>dạng lỏng</li><li>Dung tích 750ml</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-06-17
1991 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống Elisa | Hệ thống Elisa tự động | Máy xét nghiệm ELISA | Gemini | Stratec SE | Đức | Stratec SE | Đức |  | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Bộ | true | 2021-01-12 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm ELISA tự động 2 khay</p> | <p>Tube chứa mẫu, giá đựng mẫu, khay chuyển mẫu, dụng cụ hút mẫu, máy tính PC, máy in, màn hình,kính lọc 405nm, 450nm, máy quét mã vạch, bộ lắp ráp</p> |  | <p>Bộ đọc</p><p>- Khoảng động lực : 0-3.00 OD</p><p>- Khoảng phổ : 400-700nm</p><p>- Thời gian đọc/96 giếng : &lt;15giây,</p><p>- Độ chính xác : 1% CV tại 1.0 OD</p><p>- Độ chính xác : ±0.005OD hay 2,5%</p><p>- Đường tuyến tính : 0 đến 2.000 OD ±1%</p><p>Hệ thống hút mẫu : bơm hút chất lỏng với dụng cụ hút mẫu tiêu</p><p>hao</p><p>- Thể tích tối thiểu/tối đa : đầu côn 300ul : 10-300ul, đầu</p><p>côn 1100ul : 301-1000ul</p><p>- Độ chính xác : &lt;3%CV cho thể tích &lt;20ul ;</p><p>- (phân phối đơn ): &lt;3% CV cho thể tích 100ul</p><p>- Độ chính xác : &lt;10%CV cho thể tích 16 x 20ul ;</p><p>- ( đa phân phối) : &lt;3% CV cho thể tích 8 x 100ul</p><p>- Đặc điểm : Điều khiển áp suất bơm, dò mực chất lỏng, dò</p><p>đầu côn, pha loãng, lưu trữ.</p><p>Kích thước : 125 cm x 90 cm x 75 cm</p><p>Nguyên lý hoạt động : đọc độ hấp thu ánh sáng (OD</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | 2021-01-12 | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | 2021-04-14
1992 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân | Cetus X12 | aXcent medical GmbH. | Đức | aXcent medical GmbH. | Đức | ["2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED | Đức | Nhóm 2 |  |  | 175000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2023-11-16 | <p><strong>Màn hình theo dõi bệnh nhân 5 thông số Cetus x 12</strong></p> <p>Đặc tính nổi bật:</p> <p>- Màn hình màu 12,1 inch TFT LCD</p> <p>- Hiển thị 8 dạng sóng, phân tích ECG lên tới 12 đạo trình</p> <p>- Tính toán mạnh mẽ (Huyết động, Liều thuốc, Oxy, Thông khí)</p> <p>- Phát hiện máy tạo nhịp tim</p> <p>- Phân tích ST &amp; loạn nhịp tim</p> <p>- Màn hình OxyCRGs</p> <p>- CMS có dây / không dây, hỗ trợ giao thức HL7 cho HIS</p> <p>- Âm điệu SpO2 (Pitch Tone)</p> <p>- MEWS (Cảnh báo sớm để thay đổi cho phù hợp)</p> <p>- Xem lại biểu đồ theo dõi bệnh nhân (120 giờ)</p> <p>- Pin Lithium-Ion có thể sạc lại (2600 mAh)</p> |  |  |  | <p><strong>Màn hình theo dõi bệnh nhân 5 thông số Cetus x 12</strong></p> <p>Đặc tính nổi bật:</p> <p>- Màn hình màu 12,1 inch TFT LCD</p> <p>- Hiển thị 8 dạng sóng, phân tích ECG lên tới 12 đạo trình</p> <p>- Tính toán mạnh mẽ (Huyết động, Liều thuốc, Oxy, Thông khí)</p> <p>- Phát hiện máy tạo nhịp tim</p> <p>- Phân tích ST &amp; loạn nhịp tim</p> <p>- Màn hình OxyCRGs</p> <p>- CMS có dây / không dây, hỗ trợ giao thức HL7 cho HIS</p> <p>- Âm điệu SpO2 (Pitch Tone)</p> <p>- MEWS (Cảnh báo sớm để thay đổi cho phù hợp)</p> <p>- Xem lại biểu đồ theo dõi bệnh nhân (120 giờ)</p> <p>- Pin Lithium-Ion có thể sạc lại (2600 mAh)</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED | 2020-11-16 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED | 2020-11-16
1993 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương khóa sọ vuông 6 lỗ | M: R-12-120-06 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 5588000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp xương khóa sọ vuông 6 lỗ </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: M: R-12-120-06</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương khóa sọ vuông 6 lỗ,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm các cỡ,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương khóa sọ vuông 6 lỗ,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm các cỡ,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương khóa sọ vuông 6 lỗ,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm các cỡ,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
1994 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC273R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 8637573 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích Toennis-Adson Durotip TC, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-06 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-06
1995 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Hệ thống CAD/CAM | Máy chế tác răng | inLab MC X5 | Sirona Dental Systems GmbH | Đức | Sirona Dental Systems GmbH | Đức |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1580000000 | t | Chiếc | false | 2021-03-05 | 2021-06-30 | <p><strong>MÁY CHẾ TÁC RĂNG</strong></p><p>Model: inLab MC X5</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-11-13 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-03-05
1996 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Closed-Tray Impression Coping 5 mmH - Ø3.0 | 70-1153-PRC0038 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
1997 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy monitor theo dõi bệnh nhân | Macs 40 | SternMed GmbH | Đức | SternMed GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 220000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>ĐẶC TRƯNG CHUNG:</p><p>Cấu hình tiêu chuẩn: ECG, HR, RESP, NIBP, SpO2, PR, TEMP, Battery</p><p>Nguồn điện: 100-250VAC, 50/60Hz</p><p>Điện năng tiêu thụ: &lt; 80VA</p><p>Màn hình: TFT màu LCD (15”)</p><p>Cảnh báo: bằng cả âm thanh và đèn báo</p><p>Nối mạng: RJ45</p><p>Pin: Pin chì-axit có thể sạc lại</p><p>Thời gian sử dụng: &gt; 2 giờ</p><p>Tiêu chuẩn an toàn: EN IEC60601-1 (GB9706.1)</p><p>Module chọn thêm: Máy in nhiệt tích hợp 1kênh HA xâm lấn 2 kênh HA xấm lấn Mainstream CO2&nbsp;Sidestream CO2.</p> | <div> <p style="margin-left:48.9pt;">&nbsp;</p> <ul> <li>Màn hình màu TFT độ phân giải cao 12.1"</li> <li>Hiển thị 5 hoặc 9 dạng sóng với dữ liệu Trend cùng tồn tại hoặc có thể chuyển sang phông chữ lớn</li> <li>Các thông số theo dõi chuẩn gồm: điện tim, SPO2, nhịp thở, huyết áp không xâm lấn, nhiệt độ và nhịp mạch</li> <li>Tự động phân tích 20 dạng sóng loạn nhịp</li> <li>Phân tích phân đoạnc S-T tự động &amp; bằng tay</li> <li>Công nghệ đo SpO2 kỹ thuật số với truyền dịch chống chuyển động và chống thấp</li> <li>Phân tích dữ liệu Trend trong 8/24/120 giờ</li> <li>Lưu trữ và xem xét 500 nhóm dữ liệu và dạng sóng ECG 24 giờ</li> <li>Bảo vệ chống nhiễu từ thiết bị&nbsp; phá rung &amp; máy cắt đốt phẫu thuật</li> <li>Có thể được sử dụng cùng&nbsp; với máy tạo nhịp tim</li> <li>Các chế độ tối ưu hóa cho người lớn, trẻ em &amp; trẻ sơ sinh</li> <li>Pin có thể tháo rời và có thể sạc lại</li> <li>Khả năng nối mạng (Tùy chọn)</li> </ul> </div> <p>THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG XEM TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM</p> |  | <p><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT:</strong></p> <p>1/ECG</p> <p>2/Sp0<sub>2</sub></p> <p>3/RESP</p> <p>4/TEMP</p> <p>5/NIBP</p> <p>THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM</p> |  |  |  | bảo hành 18 tháng, bào trì sau bảo hành 3 tháng/lần |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-11 | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-19
1998 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy đốt khối u | Máy đốt khối u bằng Laser | Máy điều trị da bằng laser xung màu, Vbeam Perfecta | 9914-08-0300 | Candela Corporation | Mỹ | Candela Corporation | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH VIN SON | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 3850000000 | t | Bộ | true | 2021-07-02 | 2022-06-30 | <p><strong>Máy điều trị da bằng laser xung màu, Vbeam Perfecta</strong></p><p><u>Các ứng dụng chính:</u></p><p class="ql-align-justify"><strong>-Vascular Lesions: </strong>Điều trị các bệnh lý về mạch máu “ U máu mạng nhện, U tĩnh mạch, U máu phẳng, U đỏ”</p><p><strong>-Pigmented lesion: </strong>điều trị các thương tổn sắc tố<strong> , </strong><span style="color: black;">bớt rượu vang, rối loạn sắc tố, vảy nến&nbsp;</span></p> | <p class="ql-align-justify">Máy và phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;01 Máy chính </p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;01 sợi quang và đầu chiếu </p><p class="ql-align-justify">· 05 điểm chiếu mạch máu (3,5,7,10, 12mm)</p><p class="ql-align-justify">· 03 điểm chiếu sắc tố da PL (3X10mm, 7mm, 10mm). </p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;01 Dây nguồn (gắn trên máy)</p><p>·&nbsp;&nbsp;01 Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh</p><p>·&nbsp;&nbsp;02 Kính Bác Sĩ </p><p>·&nbsp;&nbsp;01 Kính bệnh nhân</p> |  | <p>-Bước sóng: 595nm</p><p>-Loại Laser: xung màu PDL</p><p>-Hệ thống phát: Cáp quang dài 3m gắn liền với đầu chiếu</p><p>-Kích thước điểm điều trị&nbsp;- tương ứng năng lượng xung tối đa: </p><p>+3mm – 40j/cm2&nbsp;</p><p>+5mm – 30j/cm2</p><p>+7mm - 20 j/cm2</p><p>+10mm – 10j/cm2</p><p>+12mm - 7 j/cm2</p><p>+3x10 mm - 25j/cm2</p><p>+7mm PL - 15j/cm2</p><p>+10 mm PL - 10j/cm2</p><p>-Độ rộng xung&nbsp;(ms): 0.45 ms – 40 ms</p><p>-Điều khiển phát tia laser: Công tắc tay, công tắc chân&nbsp;</p><p>-Phương thức làm lạnh: Bộ điều khiển tích hợp, bình chứa môi chất lạnh và </p><p>tay cầm điều trị với đầu định khoảng cách&nbsp;</p><p>-Kích thước (cm): 109 (H), 76 (D), 40 (W)</p><p>-Trọng lượng: 132 kg</p><p>-Công suất tiêu thụ: 230V 50/60Hz, single phase, 18 A</p><p>-Thời gian phun lạnh: Dải điều chỉnh: 20 -100 ms</p><p>-Khoảng trễ: Dải điều chỉnh: 10 -100 ms</p><p>-Thời gian phun sau lase: Dải điều chỉnh:0-50 ms&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIN SON | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH VIN SON | 2021-07-02
1999 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Dây nội soi dạ dày video | EG-2790i | HOYA Corporation | Nhật Bản | HOYA Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 1120000000 | t | Cái | true | 2020-12-21 | 2022-12-31 | <p>Dây nội soi dạ dày ống mềm sử dụng chip CCD</p> | <ol><li>Máy chính: 01 cái</li><li><em>Kìm sinh thiết : 01 cái</em></li><li><em>Chổi rửa dài: 01 cái</em></li><li><em>Chổi rửa ngắn: 01 cái</em></li><li><em>Nắp đậy kênh sinh thiết: 10 cái</em></li><li><em>Dầu silicon: 01chai</em></li><li><em>Đầu nối làm sạch kênh khí nước : 01 cái</em></li><li><em>Van cân bằng áp suất: 01 cái</em></li><li><em>Chống cắn dây: 01 cái</em></li><li><em> Nắp đậy ngâm nước: 01 cái</em></li><li><em> Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</em></li></ol> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2020-12-21 | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2021-05-11
2000 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị rối loạn cương dương | MORENOVA ED | Initia Ltd | Israel | Initia Ltd | Israel | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED |  | Nhóm null |  |  | 1850000000 | f | Bộ | true | 2020-12-18 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>Máy điều trị rối loạn cương dương</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: MORENOVA ED</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng: Initia</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất Xứ: ISRAEL</strong></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu phát sóng xung kích: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ (Tiếng Việt + Tiếng Anh)</p><p><br></p> |  | <p><strong>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đặc tính </strong></p><p>-&nbsp;MoreNovaED cung cấp liệu pháp nhanh chóng, không đau bằng cách sử dụng sóng xung kích cường độ thấp tạo ra Neoveinization, kích thích sự hình thành các mạch máu mới. Cải thiện lưu lượng máu đến khu vực là một đóng góp đáng kể cho chức năng cương dương. </p><p><strong>Ưu điểm chính:</strong></p><p>-&nbsp;Không xâm lấn và không cần gây mê</p><p>-&nbsp;Protocol Giao thức nhanh và điều trị không đau</p><p>-&nbsp;Bảo vệ đầy đủ khu vực điều trị với các ứng dụng kép</p><p>-&nbsp;Thoải mái cho người dùng và bệnh nhân ngồi</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-18 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2021-07-09
2001 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT041R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1877264 | t | Bộ | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh vết thương US-Army, hai đầu, bộ 2 chiếc</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-06 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2002 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Closed-Tray Impression Coping 7 mmH - Ø3.0 | 70-1153-PRC0039 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2003 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Cetus X12 | aXcent medical GmbH. | Đức | aXcent medical GmbH. | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 140000000 | t | Chiếc | false | 2021-02-26 | 2021-12-31 | <p>Máy theo dõi bệnh nhân sử dụng cho phòng hồi sức tích cực, phòng mổ và các khoa phòng khác. Được sử dụng trong công tác hôi sức cấp cứu để chuẩn đoán mức độ bệnh của bệnh nhân</p><p>Theo dõi 5 thông số: ECG(nhịp tim), SpO2(nồng độ oxy trong máu), NIBP, Nhịp thở, Nhiệt độ</p> | <p>Cáp điện tim loại 5 điện cực (ECG): 01 bộ</p><p>Bộ đo oxy bão hòa trong máu (SpO2): 01 bộ</p><p>Bộ đo huyết áp không xâm lấn (NIBP): 01 bộ</p><p>Đầu đo nhiệt độ (TEMP): 01 chiếc</p><p>Dây nguồn: 01 cái</p><p>Pin Li-ion: 01 cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p> |  |  |  | Dây nguồn, Cáp ECG, SpO2, TEMP, NIBP (bao đo) | Miếng dán điện cực ECG |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | 2021-02-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | 2021-02-26
2004 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN | DS7000 | Digital Science Tech Inc. | Mỹ | Digital Science Tech Inc. | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 138000000 | f | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-06-30 | <p><strong> Model: DS7000</strong></p><p><strong> Hãng SX: Digital Science Tech Inc.(DiST)&nbsp;</strong></p><p><strong> Nước SX: Mỹ&nbsp;</strong></p><p><strong> Hàng mới 100%&nbsp;</strong></p><p><strong> Đạt tiêu chuẩn: FDA, ISO, CE&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Máy chính DS7000</p><p>- 01 Dây nguồn</p><p>- 01 Dây nối đất</p><p>- 01 Pin đạo trình-axit tích hợp trong máy.</p><p>Bộ Phụ Kiện Kèm Theo:</p><p>- 01 Dây điện cực ECG 5 đạo trình.</p><p>- 01 Dây đo hô hấp (RESP)</p><p>- 01 Ống hơi đo huyết áp (NIBP)</p><p>- 01 Túi hơi huyết áp người lớn. (Cuff adult)</p><p>- 01 Dây đo SpO2 (loại kẹp ngón tay).</p><p>- 02 Đầu dò đo nhiệt độ (TEMP)</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04
2005 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | THIẾT BỊ TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SÀN CHẬU | BIOSTIM | Sarl Mazet Medical | Pháp | Sarl Mazet Medical | Pháp | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED |  | Nhóm 3 |  |  | 690000000 | t | Bộ | true | 2021-06-03 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>THIẾT BỊ TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SÀN CHẬU</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>Thông tin chung:</u></strong></p><p>Ký mã hiệu: BIOSTIM</p><p>Hãng sản xuất: MAZET SANTE/PHÁP</p><p>Xuất xứ: PHÁP</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Máy chính (cấu hình xây dựng tùy thuộc vào nhu cầu của đơn vị sử dụng): 01 bộ</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Phần mềm: 01 bộ</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ</strong></p><ul><li><strong>Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</strong></li></ul> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Máy chính (model máy cao nhất): 01 bộ</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Phần mềm (tương thích với cấu hình cao nhất): 01 bộ</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Bộ vật tư tiêu hao : </strong></p><p class="ql-align-justify"><em>+ Đầu dò âm đạo: 01 chiếc</em></p><p class="ql-align-justify"><em>+ Đầu dò trực tràng: 01 chiếc</em></p><p class="ql-align-justify"><em>+ Điện cực dán: 50 bộ)</em></p><p><strong>Bộ máy tính + máy in: 01 bộ (mua tại Việt Nam)</strong></p><p><strong>Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</strong></p> | <p class="ql-align-justify"><strong>Đặc tính:</strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Biostim là một hệ thống chuyên nghiệp để điều trị rối loạn chức năng sàn chậu bao gồm: phục hồi chức năng sau sinh, tiểu không tự chủ và đại tiện, sa tử cung, hội chứng đau vùng chậu mãn tính, IVES và Sans. Nó cho phép chẩn đoán điện cơ hoặc áp lực của đáy chậu và tĩnh điện vùng chậu-đáy chậu.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Thông số kỹ thuật máy chính:</strong></p><p><strong>Nguồn điện</strong></p><p>• Điện áp: 110/220 VAC</p><p>• Tần số: 50/60 Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-12 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2021-07-09
2006 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Máy đốt điện cao tần ENDO PLUS | ENDO PLUS | BOWA-electronic GmbH & Co. KG | Đức | BOWA-electronic GmbH & Co. KG | Đức | ["2020"] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An |  | Nhóm 3 |  |  | 700000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-19 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY ARGON PLASMA</strong></p><p><span style="color: rgb(37, 37, 37);">* Model: ENDO PLUS</span></p><p><span style="color: rgb(37, 37, 37);">* Hiệu: Pentax (Nhật Bản)</span></p><p><span style="color: rgb(37, 37, 37);">* Hãng sản xuất: BOWA</span></p><p><span style="color: rgb(37, 37, 37);">* Nước sản xuất: Đức</span></p> | <p><span style="color: rgb(37, 37, 37);">Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất đi kèm)</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;Bàn đạp chân đôi</p><p>-&nbsp;&nbsp;Cáp đơn cực</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bộ chuyển đổi lưỡng cực</p><p>-&nbsp;&nbsp;Cáp tấm điện cực trung tính</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tấm điện cực trung tính</p><p>-&nbsp;&nbsp;Xe đẩy máy</p><p>Dây nguồn</p> | <p>-&nbsp;Trạm đọc ảnh với 02 màn hình 5Mp và phần mềm chuyên dụng: 01 bộ (1.400.000.000 đồng)</p> <p>-&nbsp;Bộ sinh thiết tự động kèm tấm nén: 01 bộ (1.300.000.000 đồng)</p> <p>-&nbsp;Giường sinh thiết điều khiển điện: 01 cái (950.000.000 đồng)</p> <p>-&nbsp;Phần mềm hỗ trợ đọc ảnh CAD (01 bộ) (1.250.000.000 đồng)</p> <p>-&nbsp;Phần mềm tăng cường độ tương phản CEDM (01 bộ) (1.250.000.000 đồng)</p> <p>-&nbsp;Phần mềm tái tạo ảnh 2D từ ảnh 3D (Gview) (01 bộ) (700.000.000 đồng)</p> | <p><br></p><p><strong><u>Đặc tính kỹ thuật:</u></strong></p><p>-&nbsp;Cầu nối điện sản sinh giữa thiết bị và mô được hỗ trợ bởi argon với sự hỗ trợ của sự ion hóa khí argon cho phép đạ được hiệu quả lâm sàng gia tăng nhờ việc cầm máu không tiếp xúc nhanh với khả năng bảo vệ cao nhất chống lại việc thủng.</p><p>- Các đầu dò Argon plasma với đầu sứ bao quanh không gây tổn thương, bảo vệ kênh làm việc của ống soi và cho phép dòng khí tốc độ thấp tin cậy và ổn định (0,4-0,6l/phút)</p><p>- Có 7 lựa chọn đầu dò khác nhau với đường kính 1.5mm-3.2mm và chiều dài 1.5m-2.5m phù hợp cho từng nhu cầu cụ thể</p><p>- Chế độ đánh lửa tin cậy giúp chống thủng với công suất cài đặt thấp (&lt; 5W)</p><p>- Dòng argon tạo ra được hỗ trợ kiểm soát tốt (&lt;10mm khoảng cách) sử dụng được cho cầm máu không tiếp xúc</p><p>- Đầu dò 90o có thể sử dụng cho nhiều mục đích trong tiêu hóa như chảy máu bề mặt, chảy máu mạch máu nhỏ, giảm u, cầm máu trong các điều trị dãn mạch do xạ trị ở đại tràng phải,…</p><p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>ü&nbsp;Chức năng cầm máu Argon Plasma</p><p>ü&nbsp;Chức năng cắt hỗ trợ bằng Argon Plasma</p><p>ü&nbsp;Chức năng điều khiển dòng khí</p><p>ü&nbsp;Cài đặt dòng khí</p><p>ü&nbsp;Hiển thị thông số dòng khí</p><p>ü&nbsp;Tốc độ dòng khí tối đa 9.5L/phút</p><p>ü&nbsp;Tốc độ dòng khí tối thiểu 0.1L/phút</p><p>ü&nbsp;Loại khí và độ tinh khiết khí Argon yêu cầu tối thiểu: 4.8 và 99.998%</p><p>ü&nbsp;Đầu cấp khí: 2 cái</p><p>ü&nbsp;Áp suất khí cấp vào qua bình tối đa: 4.5 bar</p><p>ü&nbsp;Áp suất khí cấp vào qua hệ thống khí trung tâm 3.5 bar</p><p>ü&nbsp;Áp suất khí ra tối đa: 2 bar</p><p>ü&nbsp;Nguồn điện: 100-240V +/-10%</p><p>ü&nbsp;Tần số: 50-60Hz</p><p>ü&nbsp;Dòng điện: 0,7A</p><p>ü&nbsp;Cầu chì chính: T 1 A</p><p>ü&nbsp;Tiêu chuẩn EC Directive 93/42/EEC: II a</p><p>ü&nbsp;Tiêu chuẩn bảo vệ theo EN 60601-1: I</p><p>ü&nbsp;Tiêu chuẩn EC: loại CE0123</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2021-03-30 | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2021-05-11
2007 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT370R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 4510475 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tổ chức Kocher</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2008 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Closed-Tray Impression Coping 5 mmH - Ø3.5 | 70-1153-PRC0040 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2009 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương khóa sọ vuông 4 lỗ | M: R-12-120-04 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 5730000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp xương khóa sọ vuông 4 lỗ </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: M: R-12-120-04</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương khóa sọ vuông 4 lỗ, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm các cỡ, Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương khóa sọ vuông 4 lỗ, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm các cỡ, Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương khóa sọ vuông 4 lỗ, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm các cỡ, Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2010 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT240R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 2518022 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>&nbsp;Banh xương Volkmann, 1 răng nhọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2011 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | DX-D 40C | DX-D 40C | Vieworks Co., Ltd. | Hàn Quốc | Agfa NV | Bỉ |  | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 1490000000 | t | Bộ | true | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy Xquang</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2021-04-14 | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2021-04-14
2012 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 5 THÔNG SỐ | DS3000 | Digital Science Tech Inc. | Mỹ | Digital Science Tech Inc. | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 90000000 | f | Bộ | true | 2020-12-02 | 2021-06-30 | <p><strong> Model: DS3000&nbsp;</strong></p><p><strong> Hãng SX: Digital Science Tech Inc.(DiST)&nbsp;</strong></p><p><strong> Nước SX: Mỹ&nbsp;</strong></p><p><strong> Hàng mới 100%&nbsp;</strong></p><p><strong> Đạt tiêu chuẩn: FDA, ISO, CE&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Máy chính Ds3000, màn hình màu TFT LCD 8.4 inch</p><p>- 01 dây nguồn</p><p>- 01 dây nối đất</p><p>- 01 pin đạo trình-axit tích hợp trong máy.</p><p>Bộ Phụ Kiện Kèm Theo:</p><p>- 01 dây điện cực ECG 5 đạo trình.</p><p>- 01 dây đo hô hấp (RESP)</p><p>- 01 ống hơi đo huyết áp (NIBP)</p><p>- 01 túi hơi huyết áp người lớn. (Cuff adult)</p><p>- 01 dây đo SpO2 (loại kẹp ngón tay).</p><p>- 02 đầu dò đo nhiệt độ (TEMP)</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04
2013 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | Đèn trị liệu vàng da | BILILED MINI | Novos Tibbi Cihazlar Sanayi Ve Ticaret Ithalat Ve Ihracat Limited Sirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | Novos Tibbi Cihazlar Sanayi Ve Ticaret Ithalat Ve Ihracat Limited Sirketi | Thổ Nhĩ Kỳ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm null |  |  | 128000000 | f | Bộ | true | 2021-02-05 | 2021-12-31 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2019 trở về sau</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu HDSD: 01 quyển</p> |  | <p><strong>Kích thước</strong></p><p>Chiều rộng: 28 cm</p><p>Chiều sâu: 12,5 cm</p><p>Chiều cao: 7,5 cm</p><p>Thanh cột di động (Tối thiểu – tối đa): 105 cm-160 cm</p><p>Khối lượng (Khoảng xấp xỉ): Đèn chính: 1,6 kg / Cột di động: 15 kg </p><p><strong>Đặc tính kỹ thuật</strong></p><p>Độ ồn : &lt; 50 dBA </p><p>Màn hình: LCD 2,5 inch</p><p>Loại đèn: 10 đèn LED&nbsp;xanh </p><p>Tuổi thọ bóng đèn: 20.000 giờ</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-02-05 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-02-05
2014 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Cetus X12 | aXcent medical GmbH. | Đức | aXcent medical GmbH. | Đức | ["2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD | Đức | Nhóm 3 |  |  | 105000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2020-12-31 | <p align="center"><strong>Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số&nbsp;và phụ kiện kèm theo</strong></p> <p align="center"><strong>Model: CETUS x12</strong></p> <p>Thiết bị lưu động chuyên dùng để theo dõi liên tục các chỉ số của bệnh nhân tại bất cứ thời gian nào và gần như ở mọi nơi có thể, được sử dụng trong công tác hồi sức cấp cứu để chẩn đoán mức độ bệnh của bệnh nhân.</p> <p>Ứng dụng để theo dõi nhịp tim, nhịp thở, đo huyết áp, nồng độ oxy trong máu, nhiệt độ cơ thể.</p> <p><strong>Các đặc tính: </strong></p> <ul> <li>Màn hình màu TFT LCD 12.1” (tùy chọn màn cảm ứng), độ phân giải: 800x600</li> <li>8 hiển thị dạng sóng, Phân tích ECG 12 đạo trình</li> <li>Tính toán hiệu quả</li> </ul> <p>(Huyết động lực, lưu lượng thuốc, lưu lượng oxy trong máu, hiển thị thông số mạch)</p> <ul> <li>Phát hiện nhịp tim</li> <li>ST &amp; Phân tích rối loạn nhịp tim</li> <li>Màn hiển thị OxyCRGs</li> <li>Kết nối có dây/ không dây CMS, Hỗ trợ giao thức HL7 với HIS</li> <li>SpO2 mạch điều biến xung (Pitch Tone)</li> <li>MEWS (Điều chỉnh điểm cảnh báo sớm)</li> <li>Đánh giá, sắp xếp theo đồ họa và bảng (120 giờ)</li> <li>Pin lithium-Ion có thể sạc (2600 mAh)</li> </ul> |  |  |  |  | Cáp ECG, SpO2, TEMP, NIBP (bao đo) | Miếng dán điện cực ECG | Thay thế, sửa chữa linh kiện | Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ 6 tháng/ lần | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD | 2020-11-10 | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD | 2020-12-31
2015 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống số hóa X quang | Bộ chuyển đổi số hóa X Quang | CR 12-X | Agfa Gevaert HealthCare GmbH | Đức | Agfa NV | Bỉ |  | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 785000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-19 | 2021-12-31 | <p>Bộ chuyển đổi số hóa Xquang và phụ kiện</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2021-01-19 | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2021-01-19
2016 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | máy đo thính lực | piano | Inventis SRL | Italy | Inventis SRL | Italy |  | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | Italy | Nhóm null |  |  | 600000000 | t | Bộ | false | 2021-01-28 | 2021-01-28 | <p>Máy đo thính lực cam ứng Hybrid, màn hình màu</p> | <p>Đo thính lực đơn âm từ 125 - 20000 Hz ( tùy chọn )</p><p>Masking</p><p>Đo FF, thính lực lời và các test trên ngưỡng</p> |  | <p>Tần số 125 Hz - 20000 Hz</p><p>Cường độ :</p><p> AC -10 dB đến 120 dB</p><p> BC -10 dB đến 80 dB</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2021-01-28 | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2021-01-28
2017 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số dạng module | BLU12+ | Mediblu Medical LLC | Mỹ | Mediblu Medical LLC | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 200000000 | t | Bộ | true | 2021-03-02 | 2021-12-31 | <p>Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số dạng Module</p><p>Model: BLU12+</p><p><br></p><p>Máy theo dõi bệnh nhân đa thông</p><p>số dễ dàng sử dụng, đáp ứng nhiều</p><p>chuyên khoa: Cấp cứu, Tiền Phẫu,</p><p>Hậu Phẫu, Phòng mổ, ICU, Phẫu</p><p>thuật lưu động, Viện dưỡng lão/ Chăm sóc sau hồi sức tích cực, Sản phụ Khoa/ Phòng sanh, và các chuyên khoa đặc biệt</p><p>Thiết kế cải tiến, tiện dụng, linh hoạt, gọn nhẹ.</p><p>Giao diện trực quan và dễ sử dụng:</p><p>» Màn hình cảm ứng LCD 12”.</p><p>» Hiển thị dạng sóng đa kênh.</p><p>» Thuận tiện di chuyển, đa ứng dụng.</p><p>» Màn hình cảm ứng hoàn toàn, thao tác dễ dàng.</p><p>» Phím điều khiển có đèn nền giúp dễ dàng thao tác vào ban đêm/ nơi thiếu ánh sáng.</p><p>» Kết hợp phím xoay thao tác thuận tiện, đa nhiệm và linh hoạt.</p><p>» Kết nối &amp; sử dụng, có 3 vị trí kết nối khối chức năng</p><p>-Module, dễ dàng mở rộng thêm thông số theo dõi.</p><p>» Đáp ứng nhu cầu nhiều chuyên khoa, chia sẻ dữ liệu dễ dàng.</p><p>» Công nghệ Masimo SpO2 - Tiêu chuẩn vàng, đảm bảo theo dõi bệnh nhân có độ tưới máu thấp.</p><p>» Công nghệ đo Huyết áp không xâm lấn NIBP - Suntech, cho kết quả đo chính xác.</p><p><br></p> | <ol><li>Đầu dò SpO2 (Dạng kẹp ngón)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 bộ</li><li>Cáp đo điện tim + bộ điện cực tim&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 bộ</li><li>Túi đo huyết áp và cáp nối&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 bộ</li><li>Đầu dò nhiệt độ + Cáp nối&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 bộ</li><li>Pin tích hợp + Dây nguồn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 bộ</li><li><span style="color: black;">Hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 bộ</span></li></ol> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2021-03-02 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2021-03-02
2018 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | MP800 | Mekics Co., Ltd. | Hàn Quốc | Mekics Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p>1. Đặc điểm nổi bật:<br /> - Màn hình màu cảm ứng 7”, thiết kế gọn nhẹ có thể để cố định hoặc treo đầu gường<br /> - Biểu đồ 72 giờ, 30 sự kiện và 100 cảnh báo<br /> - Hiển thị đồng thời 3 dạng sóng và có nhiều chế độ cài đặt hiển thị khác nhau<br /> - Các chỉ số: : Điện tim, SpO2, huyết áp không xâm lấn, huyết áp n, nhiệt độ, nhịp thở</p> <p>- Phân tích loạn nhịp tim, phân tích đoạn ST, phát hiện máy tạo nhịp<br /> - Nhiều định dạng màn hình theo dõi khác nhau</p> <p>- Đa ngôn ngữ<br /> - Âm thanh cảnh báo chất lượng cao (3 trạng thái)<br /> - Dung lượng Pin ~3 giờ hoạt động<br /> - Tiêu chuẩn chất lượng&nbsp; : CE0470, ISO</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="453"> <tbody> <tr> <td>Thân máy chính MP800</td> <td>01 cái</td> </tr> <tr> <td>Điện cực dán điện tim, người lớn</td> <td>10 cái</td> </tr> <tr> <td>Cảm biến SpO2 dùng nhiều lần, người lớn</td> <td>01 cái</td> </tr> <tr> <td>Cáp trung gian SpO2 1.5, chuẩn DIN, 8 chân</td> <td>01 cái</td> </tr> <tr> <td>Cáp điện tim 3 điện cực, chuẩn DIN, 8 chân</td> <td>01 cái</td> </tr> <tr> <td>Bao đo huyết áp dùng nhiều lần, người lớn</td> <td>01 cái</td> </tr> <tr> <td>Dây hơi đo huyết áp 3m</td> <td>01 cái</td> </tr> <tr> <td>Pin sạc 12V/2A</td> <td>01 cái</td> </tr> <tr> <td>Dây nguồn AC 3m</td> <td>01 cái</td> </tr> <tr> <td>Adapter 15V/3.36A</td> <td>01 cái</td> </tr> <tr> <td>Hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</td> <td>01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> |  | <p>- Màn hình màu cảm ứng 7”, thiết kế gọn nhẹ có thể để cố định hoặc treo đầu gường<br /> - Biểu đồ 72 giờ, 30 sự kiện và 100 cảnh báo<br /> - Hiển thị đồng thời 3 dạng sóng và có nhiều chế độ cài đặt hiển thị khác nhau<br /> - Các chỉ số: : Điện tim, SpO2, huyết áp không xâm lấn, huyết áp n, nhiệt độ, nhịp thở</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-09 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31
2019 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ | L/M200 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 460000000 | t | Cái | true | 2021-01-21 | 2022-01-21 | <p>Đèn mổ treo trần 2 nhánh, bóng led, cường độ sáng 160.000lux + 120.000 lux</p> | <p><strong><u>Cấu hình chuẩn:</u></strong></p><p>Đèn chính: 2 đầu đèn (L200 + M200)</p><p>Bộ cách tay treo: 01 bộ</p><p>Tay nắm tiệt trùng: 04 cái</p><p>Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ</p> | <p>Có thể chọn thêm Camera HD</p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-01-21 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-01-21
2020 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân | BT-770 | Bistos Co., Ltd. | Hàn Quốc | Bistos Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 130000000 | t | Bộ | true | 2021-02-22 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số</strong></p><p><strong>INBP, ECG, SPO2, Temp, Res,</strong></p><p>Thiết kế nhỏ gọn độ dày 65mm, thuận tiện và thông minh.</p><p>Thời gian khởi động hệ thống: 1 giây.</p><p>Màn hình màu TFT cảm ứng 12.1 inch.</p><p>Tiệu thụ điện năng cực thấp.</p><p>Thiết kế không có quạt nên không gây độ ồn.</p><p>Điều chỉnh độ sáng màn hình tự động.</p><p>Đo ECG chính xác với chế độ chống rung.</p><p>Phân tích sóng S-T, và phát hiện 16 loại loạn nhịp khác nhau.</p><p>Hiệu suất SpO2 cực kỳ chính xác ngay cả khi có chuyển động và lưu lượng máu thấp.</p><p>Hỗ trợ cổng cắm USB giúp dễ dàng nâng cấp phần mềm và truyền dữ liệu.</p><p>Phần mềm điều chỉnh áp lực thông minh và phần cứng bảo vệ áp lực bơm NIBP.</p><p>Bảo vệ chống mất dữ liệu khi mất điện</p><p>Với móc treo thông minh giúp máy có thể đặt ở nhiều tư thế.</p><p>Chế độ màn hình hiển thị 7 chuyển đạo ECG, màn hình hiển thị chữ kích thước lớn, CRC Oxygen.</p><p>Thời gian làm việc liên tục lên đến 5 giờ với pin lắp sẵn trong máy.</p><p>Đầu vào DC 12 ~ 15V phù hợp khi đặt trên xe cứu thương.</p><p>Tự động nhận các mô đun IBP/CO, máy in.</p><p>Có khả năng kết nối với hệ thống giám sát trung tâm.</p><p>HL7 trích xuất dữ liệu hệ thống thông tin lâm sàng.</p><p>Thích hợp cho cả người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh.</p> | <p><strong>MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN </strong></p><p>MODEL: BT – 770</p><p>HÃNG SẢN XUẤT: BISTOS</p><p>NƯỚC SẢN XUẤT: HÀN QUỐC</p><p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p><p>Thông số theo dõi: SPO2, nhịp hô hấp, ECG, nhiệt độ, NIBP.</p><p><strong style="color: black;"><u>Cấu hình </u></strong><strong><u>cung</u></strong><strong style="color: black;"><u> cấp bao gồm:</u></strong><span style="color: black; background-color: black;"> </span></p><p><strong style="color: black;">Máy chính màn hình cảm ứng 12.1 inch : </strong><span style="color: black;">01 cái</span></p><p><strong style="color: black;">Phụ kiện:</strong></p><p>-&nbsp;Cáp ECG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;Cảm biến SPO2 người lớn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái.</p><p>-&nbsp;Cáp nối dài SPO2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;Bao đo huyết áp và ống nối dài&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;Cảm biến nhiệt độ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;Dây nguồn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt.</p> | <p>Tùy chọn mua thêm các thông số theo dõi: EtCO2, IBP, MultiGas...</p> | [6 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2021-02-22 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2021-02-26
2021 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC554R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1136619 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>&nbsp;Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 140mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật Mayo cong</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2022 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm HbA1C | CERA-STAT 4000 Analyzer | CS4000 | GREEN CROSS MEDIS Corp | Hàn Quốc | GREEN CROSS MEDIS Corp | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 40740000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Máy phân tích HbA1c + CRP</p> <p>Các tính năng:</p> <p>- Kết quả phân tích nhanh không quá 3 phút</p> <p>- Chính xác và tín cậy. Chứng nhận NGSP, IFCC, IS</p> <p>- Chi phí hiệu quả</p> <p>&nbsp;</p> | <p>Cấu hình bao gồm:</p> <ul> <li>1 Máy chính CS.4000</li> <li>1 nguồn Adapter</li> <li>1 cuộn giấy in nhiệt</li> <li>1 sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh</li> <li>01 <em>Pipetter 25 µl</em></li> <li><em>30 Capillary tube 5 µl</em></li> <li><em>30 HbA1c test kit</em></li> </ul> |  | <p>Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>+ Màn hình giao diện: Màn hình cảm ứng 3,5 inch</p> <p>+ Phương pháp đo: Phản xạ quang học</p> <p>+ Dải nhiệt độ: 10 ~ 40oC/ 50 ~ 104oF</p> <p>+ Bộ nhớ: 300 mẫu</p> <p>+ Môi trường làm việc: 20 ~ 25oC/ 15 ~ 75%RH</p> <p>+ Kích thước: 178 x 195 x 77 mm</p> <p>+ Trọng lượng: 730 g (chỉ thiết bị)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-05 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-11
2023 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn soi đáy mắt | Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1205-P-1015 | 1205-P-1015 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 160900000 | t | Bộ | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p> Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1205-P-1015 (Vantage Plus, loại không dây, pin thường, sử dụng bóng LED: bao gồm kính Volk 20D, ấn củng mạc nhỏ &amp; lớn, 12 bút chì màu, gương giảng dạy, pin và sạc không dây, túi đựng...)</p><p> Vantage Plus Wireless Standard Battery, LED Bulb &amp; Accessories (Volk 20D Lens, Small &amp; Large Thimble, Pad of 50 Recording Charts, Teaching Mirror Assembly, Set of 12 Colour Pencils, Wireless charger, battery pack assembly &amp; Carrying Case)</p> | <p> Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1205-P-1015 (Vantage Plus, loại không dây, pin thường, sử dụng bóng LED: bao gồm kính Volk 20D, ấn củng mạc nhỏ &amp; lớn, 12 bút chì màu, gương giảng dạy, pin và sạc không dây, túi đựng...)</p><p> Vantage Plus Wireless Standard Battery, LED Bulb &amp; Accessories (Volk 20D Lens, Small &amp; Large Thimble, Pad of 50 Recording Charts, Teaching Mirror Assembly, Set of 12 Colour Pencils, Wireless charger, battery pack assembly &amp; Carrying Case)</p> |  | <p> Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1205-P-1015 (Vantage Plus, loại không dây, pin thường, sử dụng bóng LED: bao gồm kính Volk 20D, ấn củng mạc nhỏ &amp; lớn, 12 bút chì màu, gương giảng dạy, pin và sạc không dây, túi đựng...)</p><p> Vantage Plus Wireless Standard Battery, LED Bulb &amp; Accessories (Volk 20D Lens, Small &amp; Large Thimble, Pad of 50 Recording Charts, Teaching Mirror Assembly, Set of 12 Colour Pencils, Wireless charger, battery pack assembly &amp; Carrying Case)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
2024 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | CETUS x 15 | aXcent medical GmbH. | Đức | aXcent medical GmbH. | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 220000000 | t | Chiếc | false | 2021-02-26 | 2021-12-31 | <p>Máy theo dõi bệnh nhân sử dụng cho phòng hồi sức tích cực, phòng mổ và các khoa phòng khác. Được sử dụng trong công tác hôi sức cấp cứu để chuẩn đoán mức độ bệnh của bệnh nhân</p><p>Theo dõi 5 thông số: ECG(nhịp tim), SpO2(nồng độ oxy trong máu), NIBP, Nhịp thở, Nhiệt độ</p> | <p>Máy chính: 01 bộ</p><p>Cáp điện tim loại 5 điện cực (ECG): 01 bộ</p><p>Bộ đo oxy bão hòa trong máu (SpO2): 01 bộ</p><p>Bộ đo huyết áp không xâm lấn (NIBP): 01 bộ</p><p>Đầu đo nhiệt độ (TEMP): 01 chiếc</p><p>Dây nguồn: 01 cái</p><p>Pin Li-ion: 01 cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p> |  |  |  | Dây nguồn, Cáp ECG, SpO2, TEMP, NIBP (bao đo) | Miếng dán điện cực ECG |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | 2021-02-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | 2021-02-26
2025 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | BSM-3562 | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 220000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-06-30 | <ul><li>Máy theo dõi bệnh nhân với màn hình màu TFT kích thước 12.1 inch, có độ phân giải cao, góc nhìn rộng .&nbsp;&nbsp;</li><li>Màn hình cảm ứng, người sử dụng có thể thao tác vận hành máy rất dễ dàng và nhanh chóng. Có thể viết tên bệnh nhân bằng tiếng Việt trực tiếp lên màn hình bằng bút (touch pen) hoặc bằng ngón tay.</li><li>Tính năng phóng lớn các tham số theo dõi trên màn hình giúp quan sát từ xa dễ dàng.</li><li>Có chỉ thị báo động được thiết kế đặt ở trên đầu máy giúp quan sát tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân.</li><li>Phát hiện rối loạn nhịp bằng phương pháp so sánh phù hợp với đa phức hợp mẫu ( Multi-Template).</li><li>Phân tích kết quả điện tim khi dùng cáp 10 điện cực theo dõi 12 đạo trình theo chương trình ECAPS 12C.</li><li>Ghi nhớ các báo động (Alarm history) máy xem lại các báo động mà máy ghi lại dưới dạng bảng. Và cũng có thể xem lại dạng sóng báo động từ bảng ghi lại các báo động này.</li><li>Đồ thị diễn biến Trendgraph / danh sách Trend : Có thể xem lại đồ thị diễn biến Trengraph máy lưu lại lên trong 24 giờ.</li><li>Đo huyết áp NIBP bằng kỹ thuật PWTT: máy&nbsp;theo dõi&nbsp;liên tục ECG và sóng SpO2, nếu có một sự thay đổi bất thường trong mạch máu xảy ra giữa chu kỳ đo huyết áp bình thường. PWTT có thể được phát hiện va kích hoạt máy đo huyết áp tại thời điểm này.</li><li>Có thể nối mạng wireless</li><li>Chức năng Interbed cho phép kết nối và chia sẽ dữ liệu giữa các monitor với nhau thông qua mạng LS-NET.</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-03-15
2026 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | YM6000 | Mediana Co., LTD | Hàn Quốc | Mediana Co., LTD | Hàn Quốc |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN |  | Nhóm 6 |  |  | 120000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-26 | 2021-04-30 | <h2>YM6000 là monitor sử dụng công nghệ hiện đại và tốt nhất.&nbsp;Có thể kết nối với Monitor trung tâm( người sử dụng có thể nhận báo động khi điều kiện bệnh nhân không tốt).</h2> | <h2><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Máy chính với màn hình màu TFT LCD 12.1”: 01 chiếc</span></span></h2> <h2><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Máy in tích hợp: 01 chiếc</span></span></h2> <h2><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Bộ đo các thông số: 01 bộ, bao gồm:</span></span></h2> <ul style="list-style-type:circle;"> <li><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">ECG (điện tim)</span></span></li> <li><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Resp (nhịp thở)</span></span></li> <li><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">SpO2 (nồng độ bão hòa O2 trong máu)</span></span></li> <li><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">NIBP (huyết áp không xâm nhập)</span></span></li> <li><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Temp (nhiệt độ)&nbsp;</span></span></li> </ul> |  | <ul> <li><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Màn hình hiển thị</span></span></li> </ul> <h6><span style="font-size:14px;">-<span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"> Kích thước 246mm x 184.5mm (màn hình TFT-LCD 12.1 inches)</span></span></h6> <h2><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">- Loại màn hình Màn hình màu tinh thể lỏng</span></span></h2> <h2><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">- Độ phân giải 800 x 600 điểm ảnh</span></span></h2> <ul> <li> <h6><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">Máy in (tùy chọn)</span></span></h6> </li> </ul> <h2><span style="font-size:14px;">-</span>&nbsp;<span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">Kiểu: In nhiệt</span></span></h2> <h2><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">- Trọng lượng: 150 g</span></span></h2> <h2><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">- Độ phân giải: 8 điểm/mm</span></span></h2> <h2><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">- Số kênh (cần in): 1 đến 2 cần</span></span></h2> <h2><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">- Khổ giấy Rộng 50mm</span></span></h2> <h2><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">- Tốc độ in 25.0 mm/s và 50.0 mm/s</span></span></h2> <ul> <li> <h6><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">Nguồn:</span></span>&nbsp;<span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">Nguồn xoay chiều: AC 100-240VAC, 50/60 Hz, 63-110VA</span></span></h6> </li> <li> <h2><span style="font-size:14px;">Pin</span></h2> </li> </ul> <h4>-Thời gian sạc: 12 tiếng&nbsp; với màn hình bật/tắt</h4> <h4>-Thời gian sử dụng: 1 tiếng, khi pin được sạc đầy, và không dùng máy in, không giao tiếp với thiết bị ngoại vi, không dùng hệ thống cảnh báo âm thanh và một lần đo huyết áp không can thiệp NIBP trong 15 phút ở 25°C.</h4> <h4>-Kiểu: NI-MH.</h4> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-26 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-03-15
2027 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | DỤNG CỤ GẶM XƯƠNG KERRISON | Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh - cột sống | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 22137500 | t | Cây | false | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>DỤNG CỤ GẶM XƯƠNG KERRISON</p><p>Vật liệu không rỉ, có hoặc không phủ lớp Black Noir®.</p><p>Dễ dàng tháo rời và lắp ráp với 3 bước mà</p><p>không cần có công cụ.</p><p>Làm sạch và tiệt trùng một cách hiệu quả.</p><p>Lớp phủ Black Noir® - làm giảm sự khó chịu</p><p>bởi ánh sáng phản xạ.</p> | <p>FK900B&nbsp;FK900R FK901B&nbsp;FK901R&nbsp;FK902B FK902R FK903B FK903R&nbsp;FK904B FK904R&nbsp;FK905B&nbsp;FK905R&nbsp;FK913B</p><p>FK913R&nbsp;FK914B FK914R FK915B&nbsp;FK915R FK916B FK916R&nbsp;FK917B FK917R&nbsp;FK930R FK931R&nbsp;FK932R&nbsp;FK933R&nbsp;FK934R&nbsp;FK936R&nbsp;FK943R&nbsp;FK944R FK945R FK946R&nbsp;FK948B FK948R FK949B FK949R&nbsp;FK950B FK950R FK951B&nbsp;FK951R FK952B FK952R FK953B&nbsp;FK953R&nbsp;FK954R&nbsp;FK955R FK956R&nbsp;FK957R&nbsp;FK958R&nbsp;FK959R&nbsp;</p> |  | <p>KERRISON BLK COATED 130 UP 180X1MM REG</p><p>KERRISON DET130 DEG UP 1MM 180MM KERRISON BLK COATED 130 UP 180X2MM REG</p><p>KERRISON DET130 DEG UP 2MM 180MM KERRISON BLK COATED 130 UP 180X3MM REG</p><p>KERRISON DET130 DEG UP 3MM 180MM.REG</p><p>KERRISON BLK COATED 130 UP 180X4MM REG</p><p>KERRISON DET130 DEG UP 4MM 180MMREG</p><p>KERRISON BLK COATED 130 UP 180X5MM REG</p><p>KERRISON DET130 DEG UP 5MM 180MMREG</p><p>KERRISON BLK COATED 130 UP 180X6MM REG</p><p>KERRISON DET130 DEG UP 6MM 180MMREG</p><p>KERRISON DET130 DEG UP 2MM 200MMREG</p><p>KERRISON BLK COATED 130 UP 200X3MM REG</p><p>KERRISON BLK COATED 130 UP 200X2MM REG</p><p>KERRISON DET130 DEG UP 3MM 200MMREG</p><p>KERRISON BLK COATED 130 UP 200X4MM REG</p><p>KERRISON DET130 DEG UP 4MM 200MMREG</p><p>KERRISON BLK COATED 130 UP 200X5MM REG</p><p>KERRISON DET130 DEG UP 5MM 200MMREG</p><p>KERRISON BLK COATED 130 UP 200X6MM REG</p><p>KERRISON DET130 DEG UP 6MM 200MM</p><p>KERRISON SEP.130DEG DOWN 180MM 1MM</p><p>KERRISON SEP.130DEG DOWN 180MM 2MM</p><p>KERRISON SEP.130DEG DOWN 180MM 3MM</p><p>KERRISON SEP.130DEG DOWN 180MM 4MM</p><p>KERRISON SEP.130DEG DOWN 180MM 5MM</p><p>KERRISON SEP.130DEG DOWN 180MM 1MM THIN</p><p>KERRISON SEP.130DEG DOWN 230MM 2MM</p><p>KERRISON SEP.130DEG DOWN 230MM 3MM</p><p>KERRISON SEP.130DEG DOWN 230MM 3MM</p><p>KERRISON SEP.130DEG DOWN 230MM 3MM</p><p>KERRISON BLK COATED 90 UP 180X1MM REG</p><p>KERRISON DET90 DEG UP 1MM 180MM REG</p><p>KERRISON BLK COATED 90 UP 180X2MM REG</p><p>KERRISON DET90 DEG UP 2MM 180MM REG</p><p>KERRISON BLK COATED 90 UP 180X3MM REG</p><p>KERRISON DET90 DEG UP 3MM 180MMREG</p><p>KERRISON BLK COATED 90 UP 180X4MM REG</p><p>KERRISON DET90 DEG UP 4MM 180MMREG</p><p>KERRISON BLK COATED 90 UP 180X5MM REG</p><p>KERRISON DET90 DEG UP 5MM 180MMREG</p><p>KERRISON DET90 DEG UP 5MM 180MMREG</p><p>KERRISON DET90 DEG UP 5MM 180MMREG</p><p>KERRISON DET90 DEG DOWN 1MM 180MM REG</p><p>KERRISON DET90 DEG DOWN 2MM 180MM REG</p><p>KERRISON DET90 DEG DOWN 3MM 180MM REG</p><p>KERRISON DET90 DEG DOWN 4MM 180MM REG</p><p>KERRISON DET90 DEG DOWN 5MM 180MM REG</p><p>KERRISON DET90 DEG DOWN 5MM 180MM REG</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-04-14 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-04-14
2028 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường hồi sức cao cấp (có tích hợp cân điện tử và đệm khí) | 378250B (VIVO) | Malvestio S.p.A | Italy | Malvestio S.p.A | Italy | ["2021"] | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng |  | Nhóm 3 |  |  | 550000000 | t | Cái | true | 2021-05-19 | 2023-05-19 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VIVO là giường chăm sóc tích cực gồm 4 phần được liên kết bằng khớp nối, có thể điều chỉnh được độ cao bằng cột kính công suất lớn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển phía dưới chân có màn hình cảm ứng tích hợp đa chức năng điều chỉnh khung đệm, hệ thống lạm phát của đệm không khí và trọng lượng bệnh nhân thông qua hệ thống cân tích hợp.&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nệm không khí được bơm bởi một máy nén được tích hợp bên trong điều khiển chân, dễ dàng làm sạch</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển CPR và bàn đạp chân ở cả hai bên giường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng tháo rời tấm chắn đầu giường và chân giường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm chắn chân giường tích hợp máy nén khí và bảng điều khiển cảm ứng.</p><p><span style="color: rgb(116, 116, 116);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Nệm không khí (áp suất dinamic thấp liên tục và xen kẽ)<span style="color: rgb(116, 116, 116);"> </span></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung giường: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đầu giường: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm chân giường: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay vịn hay bên giường: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển cho y tá: 02 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển cho bệnh nhân:&nbsp;01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cọc truyền: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống đựng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đệm khí: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài Liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Kích thước giường (DxR): 242× 108cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước đệm: 219×108 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao điều khiển: 48 – 82 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng lưng: 0°- 68°</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng đầu gối: 0°- 25°</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Điều khiển Trendelenburg/Reverse-trend: +15°/- 15°</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng giường: 100kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng: 260 kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 2021-05-19 | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 2021-05-19
2029 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập trẻ sơ sinh | Máy giúp thở | SINDI (medinSINDI) | Medin | Đức | Medin | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Máy giúp thở&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-12-31
2030 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân và phụ kiện | H8 | Shenzhen Hwatime Biological Medical Electronics Co., Ltd | Trung Quốc | Shenzhen Hwatime Biological Medical Electronics Co., Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH |  | Nhóm null |  |  | 45000000 | t | Cái | false | 2021-05-04 | 2022-05-04 | <p>Monitor theo dõi bệnh nhân và phụ kiện</p><p>Model: H8</p><p>HSX: Shenzhen Hwatime Biological Medical Electronics Co., Ltd</p><p>Xuất xứ: Trung Quốc</p><p><br></p> | <p>Cáp điện tim 3/5 đầu, SpO2, Đầu đo nhiệt độ, NIBP, RESP, PR</p> |  | <ul><li>Màn hình LCD màu 12.1 inch</li><li>Độ phân giải màn hình: 800 * 600</li><li>Khối lượng tịnh : 4,5kg</li><li>Kích thước màn hình: 32 * 16 * 27cm</li><li>Pin Lithium tích hợp năng lượng cao có thể sạc lại nhiều lần</li><li>Điều khiển bằng núm vặn và menu hiển thị</li><li>Dễ dàng kết nối với hệ thống monitor trung tâm</li><li>CE, ISO</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH | 2021-05-04 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH | 2021-05-04
2031 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bể rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | Bể rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm 45 Lít | DT 1028 CH | Bandelin Electronic GmbH & Co. KG | Đức | Bandelin Electronic GmbH & Co. KG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 485000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2021-12-31 | <p>Model: DT 1028 CH</p><p>Hãng sản xuất: Bandelin – Đức</p><p>Xuất xứ: Đức</p><p>Sản xuất năm 2020 trở lên, máy mới 100%.&nbsp;</p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Nắp đậy: 01 cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p>Model: DT 1028 CH</p><p>Hãng sản xuất: Bandelin – Đức</p><p>Xuất xứ: Đức</p><p>Sản xuất năm 2020 trở lên, máy mới 100%.</p><p>Cấu hình bao gồm:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nắp đậy: 01 cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM | 2021-04-26 | CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM | 2021-04-26
2032 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Hệ thống máy xạ phẫu | Nâng cấp Hệ thống xạ phẫu Leksell Gamma Knife Perfexion | Nâng cấp hệ thống xạ phẫu Leksell Gamma Knife Perfexion | Elekta Instrument AB | Thụy Điển | Elekta Instrument AB | Thụy Điển | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu tư Thiết bị Y tế và Xuất nhập khẩu Sao Kim | Thụy Điển | Nhóm null |  |  | 80000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-11 | 2021-11-10 | <p class="ql-align-justify"><strong>Nâng cấp Hệ thống xạ phẫu Leksell Gamma Knife Perfexion để thực hiện các kỹ thuật xạ trị phân liều</strong></p><p><em>Hãng sản xuất: Elekta Instrument AB</em></p><p>Năm sản xuất: 2020</p> | <p><strong>1. Phần cứng</strong></p><p>1.1. Hệ thống tạo ảnh conebeam CT (CBCT) cho gamma knifeHệ thống tạo ảnh conebeam CT (CBCT) cho gamma knife</p><p>1.2. Hệ thống giám sát chuyển động thời gian thực (Real-time HD Motion Management)</p><p>1.3. Vỏ máy và toàn bộ các nút bấm trên máy Leksell Gamma Knife Icon</p><p>1.4. Vỏ và các nút bấm điều khiển của hệ thống định vị bệnh nhân</p><p>2. <strong>Chức năng điều trị mới</strong></p><p>2.1. Điều khiển phát tia thời gian thực (Real Dose Delivery)</p><p>2.2. Đánh giá liều xạ trị online (Online Dose Evaluation)</p><p><strong>3. Hệ thống lập kế hoạch điều trị - Leksell GammaPlan (version 11.3)</strong></p><p>3.1. Máy tính trạm lập kế hoạch điều trị</p><p>3.2. Bản quyền phần mềm lập kế hoạch Leksell GammaPlan - LGP (version 11.3) cho các máy trạm lập kế hoạch điều trị, gồm:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bản quyền Preplaning (LGP-Preplaing/ Re-Treatment license)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bản quyền chức năng tính toán liều thời gian thực (Realtime dose Planning license)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bản quyền chức năng tính toán dựa trên chức năng (LGP - Functional Planning™ License)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bản quyền chức năng đăng ký ảnh (LGP - ImageMerge License)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bản quyền phần mềm phân tích ảnh PET (LGP - ColorPET License)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bản quyền DICOM RT (LGP-DICOM RT License)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bản quyền lập kế hoạch ngược (LGP – Inverse Planning License)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bản quyền thuật toán tích chập (LGP – Convolution License)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bản quyền lập kế hoạch sử dụng mặt nạ (LGP – Mask License)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bản quyền atlas điện tử về não cho xạ phẫu (Leksell GammaPlan Atlas Space License)</p><p>4. <strong>Các thiết bị cố định bệnh nhân xạ phẫu</strong></p><p>5. <strong>Các thiết bị để kiểm chuẩn (QA) máy</strong></p> |  | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Chi tiết cấu hình, thông số, chỉ tiêu kỹ thuật như file đính kèm</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu tư Thiết bị Y tế và Xuất nhập khẩu Sao Kim | 2021-05-10 | Công ty TNHH Đầu tư Thiết bị Y tế và Xuất nhập khẩu Sao Kim | 2021-05-11
2033 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | CMS7000 | CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD | Trung Quốc | CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD | Trung Quốc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh |  | Nhóm 6 |  |  | 27000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-12-31 | <ul> <li align="center">Monitor theo dõi bệnh nhân là thiết bị dùng để đo vàtheo</li> </ul> <p>dõi các chỉ số của bệnh nhân thường được sử dụng trong</p> <p>các phòng hồi sức cấp cứu, phòng bệnh… Các loại Monitor theo dõi bệnh nhân có chức năng theo dõi và cập nhật 1 cách liên tục các chỉ số sống để các bác sỹ theo dõi và đánh giá liên tục tiến triển của bệnh nhân. Ngoài chức năng theo dõi, báo cáo các loại Monitor theo dõi bệnh nhân còn có chức năng báo động khi các chỉ số có sự bất thường.</p> | <ul> <li>Cáp 5 đầu đo</li> <li>Tấm dán điện cực</li> <li>Ống đo huyết áp (kèm cáp nối)</li> <li>Đầu đo nhiệt độ bề mặt da</li> <li>Cảm biến đo Spo2</li> <li>Bao đo huyết áp người lớn</li> <li>Dâynguồn + sách hướng dẫn</li> </ul> |  | <p>■Kết hợp với giao diện người sử dụng trực quan, màn hình LCD màu 12.1inch, giao diện đa ngôn ngữ (Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Hà Lan, tiếng Nga..).</p> <p>■Thiết kế không quạt, yên tĩnh, tiết kiệm năng lượng và sạch sẽ, giúp giảm khả năng lây nhiễm chéo.</p> <p>■Màn hình toàn diện cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.</p> <p>■Dạng sóng, màu tham số và vị trí có thể được đặt tùy ý.</p> <p>■Chế độ hoạt động: các phím và nút.</p> <p>■Hiển thị dạng sóng lên đến 8 kênh trên một màn hình.</p> <p>■Hiển thị dạng sóng ECG 7 đạo trình trên một màn hình và với chức năng bước ECG.</p> <p>■Áp dụng công nghệ SpO2 kỹ thuật số, chống nhiễu và chống ánh sáng xung quanh và đo lường có thể được thực hiện trong trường hợp lấp đầy yếu.</p> <p>■Chức năng phân tích HRV.</p> <p>■Chế độ đo huyết áp NIBP: Thủ công / tự động / Liên tục, lưu trữ cho dữ liệu NIBP 2400 nhóm.</p> <p>■Xem lại sự kiện báo động của tất cả các thông số và sự kiện báo động loạn nhịp tim.</p> <p>■Tính toán nồng độ thuốc và chức năng bảng chuẩn độ.</p> <p>■In dữ liệu bảng xu hướng bằng một phím.</p> <p>■Kết nối với Hệ thống giám sát trung tâm bằng 3G, WiFi hoặc chế độ có dây.</p> <p>■AC / DC, pin lithium có thể sạc lại tích hợp để theo dõi không bị gián đoạn.</p> <p>■Đơn vị phẫu thuật tần số cao, chống khử rung tim.</p> | <p>Bảo hành 12 tháng, lỗi đổi mới (lỗi nhà sản xuất)</p> <p>Bảo trì trọn đời sản phẩm</p> | Đầu Spo2, đầu đo nhiệt độ, cáp điện tim, bao đo huyết áp, pin | Điện cực dán, gel | Vệ sinh bảo dưỡng máy, sửa chữa thay thế linh kiện hỏng | Bảo hành, bảo trì trọn đời sản phẩm | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2020-11-17 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2020-11-17
2034 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC544R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1036718 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu thuật Mayo, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 140mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật Mayo thẳng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2035 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | GHẾ XOAY 4 CHÂN | GX01 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1590000 | t | Cái | false | 2021-04-03 | 2022-12-31 | <p>Mặt 320</p><p>Inox ống 25x0.8 và 32x0.8</p> | <p>Mặt 320</p><p>Inox ống 25x0.8 và 32x0.8</p> |  | <p>Mặt 320</p><p>Inox ống 25x0.8 và 32x0.8</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-03 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-05
2036 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | 3000 Evolution | 3000 Evolution | Biochemical Systems International S.p.A | Italy | Biochemical Systems International S.p.A | Italy |  | Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Lực | Italy | Nhóm 3 |  |  | 90000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa bán tự động</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Lực | 2020-11-12 | Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Lực | 2020-12-31
2037 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt SL-2000 | SL-2000 | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 495000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-03-31 | <p>Sinh hiển vi khám mắt SL-2000</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hệ thống quan học độ phân giải cao: Thiết kế quang học của SL-2000 cho phép lựa chọn độ mở thích hợp để tối ưu hóa độ phân giải và độ tương phản. Thêm vào đó, khoảng rỏ nét sâu có thể áp dụng cả khi quan sát vùng chu biên đáy mắt.</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tối ưu hóa ống kính và thị kính: Thiết kế thị kính rất khoa học cho phép thăm khám rất tiện lợi. Góc nhìn hình nổi 6° giúp làm giảm mỏi mắt cho người sử dụng sau nhiều giờ thăm khám.</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nguồn sáng LED chiếu sáng tuyệt vời: Nguồn sáng LED tuổi thọ siêu bền đảm bảo chiếu sáng hiệu quả. Mối liên hệ màu sắc – nhiệt độ độc đáo của hệ thống chiếu sáng cho phép quan sát được hầu hết các màu tự nhiên ngay cả khi khám đáy mắt. Thấu kính quang học dùng cho SL-2000 giảm việc chiếu sáng không đều và kiểm soát quang sai.</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cần điều khiển bằng động cơ dễ sử dụng: Di chuyển lên xuống bằng motor rất tiện cho người sử dụng. Việc di chuyển bằng động cơ này có thể thực hiện ngay cả khi sử dụng với các thiết bị ngoại vi như&nbsp; Laser quang đông, bộ đo nhãn áp hoặc có gắn Camera kỹ thuật số.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11
2038 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | CMS8000 | CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD | Trung Quốc | CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh |  | Nhóm 6 |  |  | 29000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-12-31 | <p>- Monitor theo dõi bệnh nhân là máy theo dõi bệnh nhân đa thông số có tính linh hoạt cho phép nhân viên y tế theo dõi bệnh nhân từ sơ sinh đến người lớn.&nbsp;</p> <p>- Monitor theo dõi bệnh nhân là thiết bị dùng để đo và theo&nbsp;dõi các chỉ số của bệnh nhân thường được sử dụng trong&nbsp;các phòng hồi sức cấp cứu, phòng bệnh… Các loại Monitor theo dõi bệnh nhân có chức năng theo dõi và cập nhật 1 cách liên tục các chỉ số sống để các bác sỹ theo dõi và đánh giá liên tục tiến triển của bệnh nhân. Ngoài chức năng theo dõi, báo cáo các loại Monitor theo dõi bệnh nhân còn có chức năng báo động khi các chỉ số có sự bất thường.</p> | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:439px;"> <ul> <li>Cáp 5 đầu đo</li> <li>Tấm dán điện cực</li> <li>Ống đo huyết áp (kèm cáp nối)</li> <li>Đầu đo nhiệt độ bề mặt da</li> <li>Cảm biến đo Spo2</li> <li>Bao đo huyết áp người lớn</li> <li>Dây nguồn + sách hướng dẫn</li> <li>IBP&nbsp;(chọn thêm)</li> <li>EtCO2(chọn thêm)</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> |  | <p>■Kết hợp với giao diện người sử dụng trực quan, màn hình LCD màu 12.1 inch, giao diện đa ngôn ngữ (Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Hà Lan, tiếng Nga..).</p> <p>■Thiết kế không quạt, yên tĩnh, tiết kiệm năng lượng và sạch sẽ, giúp giảm khả năng lây nhiễm chéo.</p> <p>■Màn hình toàn diện cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.</p> <p>■Dạng sóng, màu tham số và vị trí có thể được đặt tùy ý.</p> <p>■Chế độ hoạt động: các phím và nút.</p> <p>■Hiển thị dạng sóng lên đến 8 kênh trên một màn hình.</p> <p>■Hiển thị dạng sóng ECG 7 đạo trình trên một màn hình và với chức năng bước ECG.</p> <p>■Áp dụng công nghệ SpO2 kỹ thuật số, chống nhiễu và chống ánh sáng xung quanh và đo lường có thể được thực hiện trong trường hợp lấp đầy yếu.</p> <p>■Chức năng phân tích HRV.</p> <p>■Chế độ đo huyết áp NIBP: Thủ công / tự động / Liên tục, lưu trữ cho dữ liệu NIBP 2400 nhóm.</p> <p>■Xem lại sự kiện báo động của tất cả các thông số và sự kiện báo động loạn nhịp tim.</p> <p>■Tính toán nồng độ thuốc và chức năng bảng chuẩn độ.</p> <p>■In dữ liệu bảng xu hướng bằng một phím.</p> <p>■Kết nối với Hệ thống giám sát trung tâm bằng 3G, WiFi hoặc chế độ có dây.</p> <p>■AC / DC, pin lithium có thể sạc lại tích hợp để theo dõi không bị gián đoạn.</p> <p>■Đơn vị phẫu thuật tần số cao, chống khử rung tim.</p> |  | Đầu Spo2, đầu đo nhiệt độ, cáp điện tim, bao đo huyết áp, pin | Điện cực dán, gel | Vệ sinh máy, thay thế linh kiện hỏng | Bảo trì trọn đời sản phẩm | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2020-11-17 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2020-11-17
2039 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân | MM5 | Mediblu Medical LLC | Mỹ | Mediblu Medical LLC | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 160000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-10-22 | <ul><li>Thiết kế cầm tay</li><li>Chống sốc</li><li>Thiết kế không quạt</li><li>Vận hành toàn cảm ứng</li><li>Chống bụi chống thấm nước</li><li>Pin sạc Li-ion</li></ul><p>- iSEAP ™ thuật toán được tối ưu hóa ECG&nbsp;để phát hiện rối loạn nhịp tim, phát hiện máy tạo nhịp tim, và đo HR</p><p>- SEMIP® thuật toán chẩn đoán 12 đạo trình&nbsp;chì với 208 loại ECG trong tùy chọn 12 đạo cấu hình điện tâm đồ -</p><p>- IMAT ™ thuật toán SpO2 với kháng chuyển động vượt trội và hiệu kháng tưới máu thấp</p><p>- Cường độ tín hiệu (SI) đo như một chỉ số truyền máu</p><p>- Tùy chọn Nellcor SpO2 với công nghệ&nbsp;SatSeconds ™</p><p>- iCUFS ™&nbsp;thuật toán NIBP tối ưu cho bệnh nhân tim mạch, bệnh nhân tăng huyết áp và bệnh nhân sơ sinh</p><p>- Tùy chọn 2 kênh huyết áp xâm lấn với chức năng chồng chéo dạng sóng theo dõi nhiệt độ 2 kênh.</p><p>- Với IP44 chống nước và bụi, MM5 nổi bật cho lĩnh vực nghề y, từ chăm sóc khẩn cấp thường xuyên trong thời tiết mưa, để kiểm soát thảm họa với môi trường bụi bẩn.</p><p>- Được thiết kế với khả năng chống sốc 1,2 mét, rơi không chủ ý và các tác động không gây gián đoạn việc theo dõi, cũng không bị đi xe trên con đường gồ ghề hoặc các khu vực đồi núi.</p><p>- Với khả năng chống lại nhiệt độ cao và các độ cao, MM5 có thể được sử dụng trong khu vực núi lạnh cũng như những nơi nhiệt đới nóng</p> | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:66px;"> <p align="center">1</p> </td> <td style="width:416px;"> <p>Đầu nối cáp ECG</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:66px;"> <p align="center">2</p> </td> <td style="width:416px;"> <p>Đầu nối dải NIBP</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:66px;"> <p align="center">3</p> </td> <td style="width:416px;"> <p>Đầu nối đầu dò TEMP</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:66px;"> <p align="center">4</p> </td> <td style="width:416px;"> <p>Đầu nối bộ chuyển đổi IBP</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:66px;"> <p align="center">5</p> </td> <td style="width:416px;"> <p>Đầu nối cảm biến SpO2</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:66px;"> <p align="center">6</p> </td> <td style="width:416px;"> <p>Kết nối USB</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:66px;"> <p align="center">7</p> </td> <td style="width:416px;"> <p>Đầu nối nguồn / truyền thông</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:66px;"> <p align="center">8</p> </td> <td style="width:416px;"> <p>Loa</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-10-22 | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2021-03-01
2040 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Closed-Tray Impression Coping 7 mmH - Ø3.5 | 70-1153-PRC0041 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2041 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Nhiệt kế | Nhiệt kế hồng ngoại cao cấp 1 Care IT-124 | MT-018 | Vega Technologies Inc. | Trung Quốc | Vega Technologies Inc. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 890000 | t | Bộ | false | 2021-04-14 | 2022-04-14 | <p class="ql-align-justify">Nhiệt kế hồng ngoại cao cấp 1 Care IT-124</p><p class="ql-align-justify">Nhà sản xuất: Vega Technologies Inc/ Taiwan/ China</p><p class="ql-align-justify">Nhãn hiệu: JMC của ICST Corporation/ Japan</p> | <p>Máy chính kèm theo 2 Pin AAA</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(36, 36, 36);">Thông số kỹ thuật</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(36, 36, 36);">Phạm vi đo: </span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: rgb(36, 36, 36);">+ Nhiệt độ cơ thể: 32,0℃~42,9℃ (89,6~109,2℉).</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: rgb(36, 36, 36);">+ Nhiệt độ vật thể: 0℃~100℃ (32~212℉).</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(36, 36, 36);">Độ chính xác của phép đo:</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: rgb(36, 36, 36);">+ Nhiệt độ cơ thể: +/-0.2℃.</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: rgb(36, 36, 36);">+ Nhiệt độ đối tượng: +/- 1.0℃.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(36, 36, 36);">Độ phân giải màn hình: 0,1℃.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(36, 36, 36);">Nguồn: Pin AAA DC1.5V * 2.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(36, 36, 36);">Tiêu thụ điện năng: &lt;6uW khi tắt&lt;45mW khi bật.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(36, 36, 36);">Chỉ báo nguồn: báo động điện năng thấp.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(36, 36, 36);">Đơn vị nhiệt độ: Fahrenheit (℉) và Celsius (℃).</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(36, 36, 36);">Tự động tắt: khi không hoạt động trong 30 giây và chức năng báo Pin yếu.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(36, 36, 36);">Kích thước sản phẩm: 41x34x156mm.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(36, 36, 36);">Trọng lượng: 56g (không bao gồm pin).</span></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | 2021-04-14 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | 2021-04-16
2042 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Closed-Tray Impression Coping 5 mmH - Ø4.3 | 70-1153-PRC0042 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2043 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Delta XL | Draeger Medical Systems, Inc. | Mỹ | Draeger Medical Systems, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 119650000 | f | Chiếc | true | 2020-11-22 | 2021-11-22 | <p>Máy theo dõi bệnh nhân Infinity Delta XL sử dụng các cảm biến theo dõi các thông số sinh tồn của người bệnh như: ECG, Nhịp thở, SpO2, Huyết áp không xâm lấn NIBP, Huyết áp xâm lấn IBP, CO2…. Thiết bị cho phép kết mạng có dây hoặc không dây để kết nối với hệ thống monitor trung tâm và hệ thống IT của bệnh viện</p> | <p>- Máy chính Infinity Delta XL và phụ kiện<br /> - Khối đo đa thông số Multimed và phụ kiện đo ECG&nbsp;<br /> - Cáp đo và phụ kiện đo NIBP&nbsp;<br /> - Cáp đo và đầu đo nhiệt độ<br /> - Cáp đo và đầu đo SpO2</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-10-22 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-11-11
2044 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC683R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 1699982 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, mũi tù/tù, dài 160mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích Metzenbaum</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2045 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Cầu thang tập đi | PN-25 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 18000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-10 | 2021-12-10 | <p>Chất liệu: Được làm từ gỗ sơn PU, tay vịn inox chống rỉ, Kích thước: 215 x 70 x 73 cm (+/- sai số 5%) Trọng lượng: 45kg</p> | <p>Chất liệu: Được làm từ gỗ sơn PU, tay vịn inox chống rỉ, Kích thước: 215 x 70 x 73 cm (+/- sai số 5%) Trọng lượng: 45kg</p> |  | <p>Chất liệu: Được làm từ gỗ sơn PU, tay vịn inox chống rỉ, Kích thước: 215 x 70 x 73 cm (+/- sai số 5%) Trọng lượng: 45kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-10 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-10
2046 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Bơm tiêm thuốc cản quang | Bơm tiêm điện dùng cho chụp CT và phụ kiện đồng bộ đi kèm, loại chân đế | Optione | Liebel - Flarsheim Company LLC | Mỹ | Liebel - Flarsheim Company LLC | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-22 | 2021-12-31 | <p>MÁY TIÊM THUỐC CẢN QUANG OPTIONE</p><p>Với tiêu chí đơn giản , linh hoạt và đáng tin cậy, OptiOne dùng trong hệ thống CT không những dễ sử dụng mà nó còn có được độ an toàn cao trong khi vận hành sử dụng, giúp cho người vận hành và bệnh nhân tránh được các rủi ro trong quá trình vận hành.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2021-03-22 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2021-04-08
2047 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | B2 Basic | BP B2 BASIC | Microlife Corporation | Trung Quốc | Microlife Corporation | Đài Loan |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 1250000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-11-16 | <p><strong>Cấu hình máy:</strong></p> <p>- Máy chính: 01&nbsp;</p> <p>- Túi hơi tiêu chuẩn: 01</p> <p>- Pin AA: 04</p> <p>- Túi đựng: 01</p> <p>- Hướng dẫn sử dụng: 01</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | 2020-11-16 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | 2020-11-16
2048 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân | Nova 3M | Andromeda, LLC. | Mỹ | Andromeda, LLC. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 131000000 | t | Chiếc | false | 2021-04-28 | 2022-04-28 | <p class="ql-align-justify">- Phù hợp sử dụng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.</p><p class="ql-align-justify">- Thiết kế an toàn, lưu động, thân thiện với người dùng.</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình TFT LCD 12.1”, hiển thị 9 dạng sóng, cho phép hiển thị tối da dữ liệu cho các thông số quan trọng.</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình chạm dễ sử dụng (phần lựa chọn thêm).</p><p class="ql-align-justify">- Công nghệ SpO2 kỹ thuật số độc nhất vận hành chính xác ngay cả khi đang di chuyển hoặc truyền dịch..</p><p class="ql-align-justify">- Chống nhiễu do các thiết bị phẫu thuật cao tần và máy khử rung tim.</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình phong phú, tiêu chuẩn, chữ lớn, biểu đồ trend, OxyCRG, ECG toàn phần và nhiều mục khác.</p><p class="ql-align-justify">- Dung lượng dữ liệu lưu trữ lớn: 196 giờ trend, 1000 nhóm NIBP.</p><p class="ql-align-justify">- Phân tích đoạn ST, phân tích rối loạn, điều hoà nhịp tim, phân tích liều lượng thuốc.</p><p class="ql-align-justify">- Cung cấp báo động âm thanh và hình ảnh.</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng quản lý thông tin bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng phần mềm mạnh mẽ hỗ trợ sử dụng trong NICU, ICU, OR, CCU hoặc theo dõi bệnh nhân thông thường</p><p class="ql-align-justify">- Có thể kết nối với hệ thống theo dõi trung tâm bằng mạng dây/không dây.</p><p class="ql-align-justify">- Pin sạc sử dụng trong 2 giờ.</p><p class="ql-align-justify">- Gắn kèm máy in nhiệt để in ra dữ liệu thực tế và lịch sử sử dụng (tùy chọn).</p><p class="ql-align-justify">- Cung cấp IBP 2 kênh cho theo dõi huyết áp xâm lấn (tùy chọn).</p><p class="ql-align-justify">EtCO2 sidestream/mainstream (tùy chọn).</p><p class="ql-align-justify">- Gắn tường (tùy chọn).</p><p class="ql-align-justify">- Xe đẩy với rổ cho di chuyển (tùy chọn)</p><p><br></p> | <p>01 máy chính</p><p>01 bộ phụ kiện chuẩn</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2021-04-28 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2021-04-28
2049 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương cằm Mini Titanium (trái, phải) các cỡ | Nẹp xương cằm Mini Titanium (trái, phải) các cỡ | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 5200000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp xương cằm Mini Titanium (trái, phải) các cỡ</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương cằm Mini Titanium (trái, phải) các cỡ,&nbsp;kích thước: 2mm; 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; 8mm; 10mm; 12mm, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương cằm Mini Titanium (trái, phải) các cỡ,&nbsp;kích thước: 2mm; 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; 8mm; 10mm; 12mm, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương cằm Mini Titanium (trái, phải) các cỡ,&nbsp;kích thước: 2mm; 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; 8mm; 10mm; 12mm, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2050 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD027R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 449070 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp phẫu tích, thẳng, dài 145mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích, mẫu chuẩn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2051 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng | OP-714 | Optomic Espana, S.A. | Tây Ban Nha | Optomic Espana, S.A. | Tây Ban Nha | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 935000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-11 | 2021-12-31 | <p><strong>Hệ thống nội soi tai mũi họng </strong></p><p><br></p><p><strong>Hãng sản xuất: Optomic Espana, S.A</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Tây Ban Nha</strong></p><p><br></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p> | <p><strong>Gồm :</strong></p><ol><li>Máy nội soi. Model: OP-714</li><li>Nguồn sáng.Model: Fibrolux LED HP&nbsp;</li><li>Dây dẫn sáng</li><li>Ống soi mũi xoang</li><li>Ống soi thanh quản</li><li>Ống soi tai</li><li>&nbsp;Xe đẩy hệ thống nội soi</li><li>&nbsp;&nbsp;Màn hình chuyên dụng</li><li>&nbsp;&nbsp;Máy hút dịch</li><li>&nbsp;&nbsp;Hệ thống in trả kết quả (mua tại Việt Nam )</li></ol> |  | <p>Thông số kỹ thuật:</p><ul><li>- Đầu camera không dẫn điện và không thấm nước</li><li>- Sensor: 1CCD 1/3”</li><li>- Độ phân giải:&nbsp;490 TV lines</li><li>- ADC:&nbsp;8 bit</li><li>- Độ nhạy sáng: 2 lux/phút</li><li>- Ngõ ra Video: 1 x VBS (composite Video), 1 x Y / C (Super – VHS)</li><li>- Tốc độ đóng ngắt: 1/100.000 giây</li><li>- Tự động cân bằng ánh sáng trắng.</li><li>- Hệ thống TV: PAL hoặc NTSC</li><li>- Nguồn cung cấp: 100 – 220 VAC, 50 – 60Hz</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2021-05-11 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2021-05-11
2052 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở cao tần trẻ sơ sinh | Máy thở | Servo-n | Maquet | Thụy Điển | Maquet | Thụy Điển | ["2019"] | Công ty cổ phần Meditronic | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Máy thở cao tần. Máy thở xâm nhập và không xâm nhập dùng cho trẻ em và sơ sinh.</p> | <p>Cấu hình thiết bị:</p> <p>Máy chính với màn hình TFT cảm ứng 15 inch: 01 cái<br /> Dây nối và đầu nối cho oxy từ hệ thống khí y tế trung tâm: 01 cái<br /> Dây nối và đầu nối cho khí nén từ hệ thống khí y tế trung tâm: 01 cái<br /> Xe đẩy đồng bộ: 01 cái<br /> Hộp chứa đồ phía trước: 01 cái<br /> Cảm biến Oxy: 01 cái<br /> Phổi giả để kiểm tra máy: 01 cái<br /> Cánh tay đỡ dây thở: 01 cái<br /> Lọc khuẩn (sử dụng 1 lần): 05 cái<br /> Bộ phận giữ bình tạo ẩm: 01 cái<br /> Bộ phận gia nhiệt và phụ kiện: 01 bộ<br /> Bình chứa dung dịch tạo ẩm cho trẻ em và sơ sinh: 01 cái<br /> Dây thở sơ sinh dùng nhiều lần: 01 cái<br /> Dây thở trẻ em dùng nhiều lần: 01 cái<br /> Bộ phun khí dung dùng 1 lần: 01 bộ<br /> Bộ mask thở không xâm lấn dạng nhét mũi: 01 bộ<br /> Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ<br /> Bộ gia nhiệt cho lọc khuẩn: 01 cái<br /> Bộ gia nhiệt cho casette: 01 cái<br /> Cảm biến lưu lượng Y sensor: 01 bộ<br /> Bộ dây gia nhiệt bên trong dùng 1 lần cho thở HFO: 03 bộ<br /> 2. Cấu hình chế độ thở:</p> <p>Phần mềm kiểm soát áp lực (PC).<br /> Phần mềm kiểm soát thể tích (VC).<br /> Phần mềm kiểm soát thể tích điều hòa áp lực (PRVC)<br /> Phần mềm thở cao tần (HFOV)<br /> Phần mềm hỗ trợ áp lực/ áp lực đường thở dương liên tục (PS/CPAP)<br /> Phần mềm hỗ trợ thể tích (VS)<br /> Phần mềm thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (SIMV (VC) + PS)<br /> Phần mềm thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (SIMV (PC) + PS)<br /> Phần mềm thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (SIMV (PRVC) + PS)<br /> Phần mềm thông khí qua mũi (Nasal CPAP)</p> | [7 empty] | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-13 | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-13
2053 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở cao tần trẻ sơ sinh | Máy thở cao tần trẻ sơ sinh | Leoni plus | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG | Đức | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT |  | Nhóm 3 |  |  | 1700000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-06-30 | <p><br></p><p><br></p> | <p>Máy chính kèm xe đẩy đồng bộ: 01 Máy</p><p>Bộ làm ấm AIRcon, cảm biến nhiệt độ, dây cấp điện gia nhiệt cho đường thở vào thở ra: 01 bộ</p><p>Bộ ống thở 2 đường dùng một lần, có gia nhiệt thở vào thở ra, 120 cm, kèm&nbsp;buồng làm ẩm tự động nạp nước (hộp 10 bộ): 01 hộp</p><p>Phổi giả kiểm tra máy: 01 chiếc</p><p>Tay đỡ ống thở: 01 chiếc</p><p>Dây nối ôxy áp lực cao: 01 chiếc</p><p>Dây nối khí nén áp lực cao: 01 chiếc</p><p>Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần tiệt trùng được: 02 chiếc</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + Tiếng Việt: 01 bộ</p> | <p>- Tích hợp chức năng kiểm soát ôxy tự động ở trẻ sinh non và trẻ sơ sinh (CLAC "closed loop automatic oxygen control - Kiểm soát ôxy tự động theo vòng kín")<strong> (Tính năng chọn thêm)</strong></p><p>- Cảm biến trên bụng cho phép tạo ra các tín hiệu kích hoạt thông khí không xâm lấn mà không cần can thiệp trực tiếp vào cơ học hô hấp, gây nên tăng áp lực lên cơ thể bệnh nhân hoặc tăng thể tích khoảng chết <strong> (Tính năng chọn thêm)</strong></p><p><strong>- </strong>Chức năng điều trị ôxy dòng cao <strong>(Tính năng chọn thêm)</strong></p><p><strong>- </strong>Hệ thống Neo Jet cho thở không xâm nhập nCPAP <strong>(Phụ kiện chọn thêm)</strong></p> | <p>Leon plus là máy thở cho hồi sức tích cực dài ngày cho trẻ sơ sinh non, trẻ sơ sinh và trẻ em với cân nặng tới 30 kg. Máy được tích hợp mô đun thông khí cao tần HFO kiểu màng dung mạnh mẽ cho phép cài đặt tần số thở từ 5 HZ tới 20 Hz cho phép thông khí cho bệnh nhân với cân nặng tới 12 kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-13 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-03-17
2054 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Closed-Tray Impression Coping 7 mmH - Ø4.3 | 70-1153-PRC0043 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2055 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở cao tần trẻ sơ sinh | Máy thở cao tần trẻ sơ sinh | SLE6000 | SLE Limited | Anh | SLE Limited | Anh | ["2020"] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | Anh | Nhóm 3 |  |  | 1800000000 | t | Cái | true | 2021-01-11 | 2022-01-11 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cung cấp thông khí cho bệnh nhân trẻ em và sơ sinh với các chế độ thông khí thông thường và chế độ thông khí cao tần HFO.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông khí với dao động tần số cao (HFO), đủ mạnh để thông khí cho bệnh nhân nhi từ 400g đến 20kg, tùy thuộc vào cơ học phổi.&nbsp;</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy làm ấm: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Buồng làm ẩm trẻ em và sơ sinh: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến nhiệt độ đường thở: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây gia nhiệt bên trong ống thở: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo bộ làm ẩm: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây thở dùng một lần, màng lọc khuẩn van thở ra dùng một lần, màng lọc khuẩn van thở vào dùng nhiều lần.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây thở trẻ em dùng nhiều lần tiệt trùng được, chính hãng cung cấp: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ Kit sử dụng cho thở không xâm nhập bao gồm: Dây chuyển đổi CPAP và Foam (10 chiếc), Gọng mũi các cỡ S, M, L, XL (12 chiếc), Mặt nạ thở các cỡ S, M, L (3 chiếc), Mũ dùng một lần các cỡ (2x S, 3x M, 3x L, 1x XL), Dây đo 10 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phổi giả kiểm tra máy, chính hãng cung cấp: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến ôxy dùng nhiều lần (lắp sẵn trên máy): 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay đỡ ống thở: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy máy, chính hãng cung cấp: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nối và đầu nối cho ôxy và khí nén từ hệ thống khí y tế trung tâm: 01 chiếc/loại</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh và Tiếng việt: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-01-11 | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-05-04
2056 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Hệ thống rửa khử khuẩn xe, giường Bệnh nhân | Hệ thống rửa khử khuẩn xe, giường Bệnh nhân | Hệ thống rửa khử khuẩn xe đẩy dụng cụ, giường | MAT LD2000 | Ken Hygiene Systems A/S | Đan Mạch | Ken Hygiene Systems A/S | Đan Mạch | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 10890500000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2021-12-31 | <p>Máy mới 100%, sản xuất năm 2020</p><p>Tuân thủ tiêu chuẩn EN ISO 15883-1, 2</p><p>Tổng thể tích buồng rửa: 4800 lít.</p><p>Máy có thể rửa đồng thời dụng cụ lên tới 36 giỏ DIN</p><p>Máy có khả năng tự động điều khiển áp suất rửa </p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Xe đẩy dụng cụ:&nbsp;Tùy chọn</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM | 2021-04-26 | CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM | 2021-04-26
2057 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp Mạch Máu | BH110R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1224808 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp phẫu tích Hastled-Mosquito, thẳng, mảnh, dài 125mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>KEP MACH MAU 125MM</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2058 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhi | HP-CCN1 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 24500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <ul> <li>Công dụng: Dùng để chăm sóc, cấp cứu, khám chữa bệnh cho bệnh nhân nhi trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà,…</li> <li>Khung giường được làm bằng sắt sơn tĩnh điện</li> <li>Tấm chắn đầu và cuối giường được làm bằng nhựa ABS và có thể tháo rời</li> <li>Thanh ray hai bên có thể trượt để điều chỉnh vị trí lên /xuống</li> </ul> | <ul> <li>Giường chính: 01 Bộ</li> <li>Nệm giường: 01 Cái</li> <li>Cọc truyền dịch: 01 Cái</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-05 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
2059 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ điện đa năng chụp C-Arm | Surgiline 2000R | Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S | Thổ Nhĩ Kỳ | Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH |  | Nhóm 6 |  |  | 720000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-11-18 | <p>Bàn mổ điện-thủy lực, đa năng</p> | <p><strong><u>Cấu hình gồm:</u></strong></p> <ul> <li>Thân bàn mổ, có đệm: 01 Bộ</li> <li>Khung treo màng: 1 cái</li> <li>Cây treo dịch truyền: 1 cái</li> <li>Tựa vai: 2 cái</li> <li>Tựa phần hông: 2 cái</li> <li>Tựa cánh tay: 2 cái</li> <li>Đỡ phần gối: 2 cái</li> <li>Giá treo phụ kiện:&nbsp; 1 cái</li> <li>Dây đai: 1 sợi</li> <li>Hướng dẫn sử dụng.</li> </ul> | <p>Phụ kiện tùy chọn theo yêu cầu sử dụng từng phòng mổ</p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-18
2060 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy nhuộm tiêu bản tự động | Máy nhuộm lam tự động | MAS | Slee Medical GmbH | Đức | Slee Medical GmbH | Đức | ["2021"] | Công Ty Cổ Phần Group Phát Triển Sức Khỏe | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1980000000 | t | Chiếc | false | 2021-05-27 | 2022-05-27 | <ul><li>Thiết&nbsp;bị&nbsp;mới&nbsp;100%,&nbsp;sản&nbsp;xuất&nbsp;từ&nbsp;năm&nbsp;2021&nbsp;trở&nbsp;đi&nbsp;</li><li>Đạt&nbsp;tiêu&nbsp;chuẩn&nbsp;chất&nbsp;lượng&nbsp;ISO 13485&nbsp;hoặc&nbsp;tương&nbsp;đương&nbsp;</li><li>Điện&nbsp;áp&nbsp;sử&nbsp;dụng: 220 V /&nbsp;50Hz&nbsp;</li><li>Môi&nbsp;trường&nbsp;hoạt&nbsp;động:&nbsp;</li></ul><p> +&nbsp;Nhiệt&nbsp;độ&nbsp;tối&nbsp;đa&nbsp;&gt;30°C&nbsp;</p><p> +&nbsp;Độ&nbsp;ẩm&nbsp;tối&nbsp;đa&nbsp;&gt; 80 %&nbsp;</p> | <p> Bao&nbsp;gồm:&nbsp;</p><ul><li>Máy&nbsp;chính: 01&nbsp;máy&nbsp;</li><li>Trạm&nbsp;nạp: 04&nbsp;</li><li>Trạm&nbsp;không nạp: 04&nbsp;</li><li>Trạm&nbsp;nhuộm: 30&nbsp;</li><li>Trạm&nbsp;rửa: 6&nbsp;</li><li>Giỏ&nbsp;chứa lam (30 lam/giỏ): 04&nbsp;</li><li>Bộ&nbsp;lọc than hoạt tính: 01&nbsp;</li><li>Hướng&nbsp;dẫn sử dụng: 01&nbsp;</li></ul><p><br></p> |  | <ul><li>Máy&nbsp;điều khiển bằng vi xử lý, có bo mạch điều khiển&nbsp;</li><li>Có&nbsp;phím bấm mềm,&nbsp;lập trình và quản lý quy&nbsp;trình&nbsp;thông qua màn hình màu LCD&nbsp;</li><li>Thiết&nbsp;bị có thể xử lý lên đến&nbsp;4&nbsp;giỏ, mỗi giỏ chứa 30&nbsp;tiêu bản.&nbsp;</li><li>Bộ&nbsp;lọc than hoạt tính&nbsp;và&nbsp;đường ống cho hệ thống ống xả&nbsp;</li><li>Số&nbsp;bước tối đa trên 1 chương trình: 40&nbsp;</li><li>Thời&nbsp;gian làm ấm của mỗi trạm: 1 giây đến 59 phút&nbsp;</li><li>Bộ&nbsp;thu nhỏ giọt: điều chỉnh thời gian thoát nước từ 0 – 9 giây&nbsp;</li><li>Tổng&nbsp;số trạm:&nbsp;&nbsp;</li><li>4 trạm nạp&nbsp;</li><li>4 trạm không nạp&nbsp;</li><li>6 bể chứa nước rửa&nbsp;</li><li>30 trạm nhuộm&nbsp;</li><li>Có&nbsp;thể thực hiện 12 chương trình nhuộm song song&nbsp;</li><li>Có&nbsp;thể lập trình ít nhất 20 chương trình.&nbsp;</li><li>Thể&nbsp;tích mỗi bể: 360 ml</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công Ty Cổ Phần Group Phát Triển Sức Khỏe | 2021-05-27 | Công Ty Cổ Phần Group Phát Triển Sức Khỏe | 2021-05-27
2061 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Closed-Tray Impression Coping 5 mmH - Ø5.0 | 70-1153-PRC0044 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2062 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở Bi-PAP, CPAP | HỆ THỐNG HỖ TRỢ THỞ ÁP LỰC DƯƠNG NCPAP | NCPAP | Hersill, S.L. | Tây Ban Nha | Hersill, S.L. | Tây Ban Nha | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH C.P.V | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 80000000 | t | Bộ | true | 2021-05-19 | 2021-12-31 | <p>HỆ THỐNG HỖ TRỢ THỞ ÁP LỰC DƯƠNG NCPAP</p><p>Hàng mới 100%</p><p>Linh kiện nhập khẩu và lắp ráp tại Việt Nam</p><p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO</p><p><br></p> | <p>Vui lòng xem Catalogue đính kèm</p> |  | <p>Vui lòng xem Catalogue đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH C.P.V | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH C.P.V | 2021-05-19
2063 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | KẸP MẠCH MÁU | BH145R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1317502 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp động mạch Crile,&nbsp;mảnh, cong, dài 140mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>KEP MACH MAU 160MM</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2064 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở Puritan Bennett 980 | 980A1ENNISB | Covidien | Ireland | Covidien LLC | Mỹ | ["2020"] | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT | Ireland | Nhóm 3 |  |  | 1466000000 | t | Cái | true | 2020-11-09 | 2021-11-08 | <p>Máy mới 100%</p> | <p>'Máy chính : 01 bộ<br /> Pin dự phòng cho máy chính : 01 cái<br /> bao gồm các phụ kiện sau:<br /> - Bộ lọc khí thở vào, sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng : 01 cái<br /> - Bộ lọc khí thở ra, sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng : 01 cái<br /> - Màng van thở ra : 06 cái<br /> - Tay treo ống thở và đầu treo ống thở : 01 bộ<br /> - Phổi giả : 01 cái<br /> - Dây nối khí nén và ôxy : 01 bộ<br /> - Bộ dây thở người lớn (sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng) : 01 bộ<br /> - Bộ dây thở trẻ em (sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng) : 01 bộ<br /> - Bộ dây thở trẻ sơ sinh (sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng) : 01 bộ<br /> - Bộ làm ấm/ẩm khí thở gồm:<br /> • Máy làm ấm khí thở : 01 cái<br /> • Bình làm ẩm cho người lớn : 01 cái<br /> • Bình làm ẩm cho trẻ em/trẻ sơ sinh : 01 cái<br /> • Giá treo bộ làm ấm/ẩm khí thở : 01 cái<br /> - Xe đẩy máy thở : 01 cái<br /> - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt : 01 bộ</p> |  | <p>'Nguồn cung cấp: 220V- 50Hz<br /> Nhiệt độ:<br /> Hoạt động: 10°C to 40°C (50°F to 104°F)<br /> bảo quản: -20°C to 70°C (-68°F to 158°F)<br /> Độ ẩm tương đối:<br /> Hoạt động: 10% to 95% không đọng sương<br /> Storage: 10% to 95% không đọng sương</p> | [5 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2021-04-20
2065 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp Titanium 2.0mm khóa sọ 5 lỗ | M: R-12-100-18 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3860000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp Titanium 2.0mm khóa sọ 5 lỗ </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: M: R-12-100-18</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm khóa sọ 5 lỗ, kích thước: 18.5mm, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm khóa sọ 5 lỗ, kích thước: 18.5mm, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm khóa sọ 5 lỗ, kích thước: 18.5mm, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2066 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim 3 kênh | ECG-2150 | Shanghai Kohden Medical Electronic Instrument Corp | Trung Quốc | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ |  | Nhóm 6 |  |  | 55000000 | t | Chiếc | true | 2021-07-09 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Máy điện tim ECG-2150 được thiết kế với khả năng vận hành đơn giản và phân tích thông minh.</p><p class="ql-align-justify">Màn hình LCD backlit 4.8 inch, có thể nghiêng, hiển thị đồng thời điện tim 12 đạo trình, cho phép quan sát sóng điện tim dễ dàng và rõ nét.&nbsp;</p><p>Có thể lưu trữ lên đến 40 files ECG ở bộ nhớ trong, khoảng 3000 file ECG trong thẻ SD.</p><p>Có thể truyền dữ liệu ECG đến máy tính PC bằng mạng LAN.</p><p>Cardiofax C tích hợp chương trình phân tích mới nhất của Nihon Kohden, chương trình phân tích ECAPS12C.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-03-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-07-09
2067 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Hệ thống rửa khử khuẩn dụng cụ đựng chất thải bệnh nhân kèm bồn xả và bàn thao tác | Topline 20 | Meiko Maschinenbau GmbH & Co. KG | Đức | Meiko Maschinenbau GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Đức | Nhóm 3 |  |  | 940000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p>.</p> | <p>.</p> |  | <p>.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-25 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-07-03
2068 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy lắc tiểu cầu kèm tủ ấm | Máy lắc và tủ bảo quản tiểu cầu | PF15-PRO, PC100-PRO | Helmer Inc | Mỹ | Helmer Inc | Mỹ |  | Công ty Cổ phần Medcomtech | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | t | Bộ | true | 2021-04-14 | 2021-07-14 | <p>Máy lắc tiểu cầu và tủ bảo quản tiểu cầu</p><p>Điện áp hoạt động: 110 – 240V, 50 – 60Hz</p> | <p>Máy lắc PF15-Pro: 1 cái</p><p>Tủ bảo quản PC100-Pro: 1 cái</p> |  | <p><span style="color: black;">1.Máy lắc tiểu cầu</span></p><p><span style="color: black;">- Lắc trộn nhẹ nhàng, liên tục, cần thiết cho bảo quản tiểu cầu</span></p><p><span style="color: black;">- Bánh răng động cơ có tải trọng cao</span></p><p><span style="color: black;">- Ngăn kéo thao tác dễ dàng cho việc sắp xếp các túi</span></p><p><span style="color: black;">- Chất liệu cơ bản: Thép mạ kẽm với lớp phủ kháng vi khuẩn</span></p><p><span style="color: black;">- Kích thước ngoài (R x C x D): 387 x 318 x 235mm</span></p><p><span style="color: black;">- Ngăn kéo cho các túi bảo quản: có thể tháo rời/ chất liệu thép mạ kẽm và sơn tĩnh điện.&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">- Môi trường vận hành:&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">+ Không ăn mòn, không dễ cháy nổ</span></p><p><span style="color: black;">+ Chỉ sử dụng trong phòng</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">2.Tủ bảo quản</span></p><p><span style="color: black;">- Hệ thống lưu trữ tiểu cầu, liên tục theo dõi nhiệt độ trong buồng và các chức năng quan trọng. Lưu trữ an toàn các sản phẩm bên trong, cung cấp thông tin có giá trị cho người sử dụng</span></p><p><span style="color: black;">- Bộ vi xử lý kỹ thuật số điều khiển nhiệt độ duy trì ở 22ºC</span></p><p><span style="color: black;">- Đầu dò giám sát nhiệt độ bằng thép không gỉ</span></p><p><span style="color: black;">- Hệ thống làm mát:</span></p><p><span style="color: black;">+ Hệ thống làm mát bằng khí nén, làm mát bằng không khí</span></p><p><span style="color: black;">+ Thiết bị bay hơi ngưng tụ tự động</span></p><p><span style="color: black;">- Cấu tạo tủ bảo quản:</span></p><p><span style="color: black;">+ Tự động Dừng/ Bắt đầu: tính năng tạm dừng máy lắc khi mở cửa và tự động lắc tiếp tục lắc khi đóng của</span></p><p><span style="color: black;">+ Chất liệu được làm bằng thép chống vi khuẩn</span></p><p><span style="color: black;">+ Cửa làm bằng kính cường lực</span></p><p><span style="color: black;">- Làm lạnh: chất làm lạnh R134A không có CFC</span></p><p><span style="color: black;">- Kích thước ngoài (R x C x D): 540 x 635 x 477mm</span></p><p><span style="color: black;">- Kích thước trong (R x C x D): 445 x 337 x 274mm</span></p><p><span style="color: black;">- Nhiệt độ cài đặt: từ 20ºC đến 35ºC</span></p><p><span style="color: black;">Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA</span></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Medcomtech | 2021-04-13 | Công ty Cổ phần Medcomtech | 2021-04-14
2069 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Closed-Tray Impression Coping 7 mmH - Ø5.0 | 70-1153-PRC0045 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2070 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi thanh quản | Bộ đặt nội khí quản người lớn F.O. ánh sáng lạnh Xenon 2.5V, 3 lưỡi cong | ri-integral Macintosh | Rudolf Riester GmbH | Pakistan | Rudolf Riester GmbH | Đức | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân |  | Nhóm 4 |  |  | 19000000 | t | Bộ | true | 2021-07-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Với bóng đèn Xenon 2.5V cho ánh sáng sáng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bóng đèn tích hợp trong cán pin.</p><p class="ql-align-justify">- Truyền dẫn ánh sáng tối ưu nhờ sợi quang học với các bó sợi quang rất bền.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tuổi thọ dài với chu kỳ hấp tiệt trùng lưỡi ở 134°C trong 5 phút.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bó sợi thêm mạnh mẽ với một mặt cắt ngang là 17.3 mm đảm bảo cường độ ánh sáng tốt nhất có thể và độ bền.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tất cả lưỡi tương thích với tay cầm tuân theo tiêu chuẩn ISO 7376.</p> | <p>Code 8040:</p><p><br></p><p class="ql-align-justify">- 01 Lưỡi cong Macintosh F.O. số 2</p><p class="ql-align-justify">- 01 Lưỡi cong Macintosh F.O. số 3</p><p class="ql-align-justify">- 01 Lưỡi cong Macintosh F.O. số 4</p><p class="ql-align-justify">- 01 Cán pin trung bao gồm bóng đèn XL 2,5V</p><p class="ql-align-justify">- 02 Cục pin</p><p class="ql-align-justify">- 01 Hộp đựng&nbsp;</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Lưỡi đèn đặt nội khí quản Fibre-optics:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Lưỡi cong Macintosh F.O. số 2</p><p class="ql-align-justify">- Lưỡi cong Macintosh F.O. số 3</p><p class="ql-align-justify">- Lưỡi cong Macintosh F.O. số 4</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong>Cán tay cầm:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Sử dụng 2 pin trung loại C.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Cán pin đường kính: 28mm.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Cán tay cầm cho bộ đặt nội khí quản F.O. được cung cấp bao gồm bóng đèn.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Sử dụng bóng đèn XL 2.5V</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2021-07-02 | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2021-07-02
2071 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Closed-Tray Impression Coping 5 mmH - Ø7.0 | 70-1153-PRC0046 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay đóng</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2072 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy tách chiết tế bào tự động | Hệ thống máy tách thành phần máu | MCS®+ | Sanmina-SCI Systems (Malaysia) Sdn Bhd | Malaysia | Haemonetics Corporation | Mỹ |  | Công ty Cổ phần Medcomtech | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1600000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-14 | 2021-07-14 | <ul><li>Thiết bị dùng để gạn tách thành phần máu&nbsp;tự động từ một người hiến trên bộ kít tương ứng.</li><li>Thiết kế nhỏ gọn và di động thuận tiện trong trung tâm truyền máu và môi trường bệnh viện.</li><li>Hoạt động đơn giản, giao diện thân thiện với người sử dụng</li></ul> | <p>+ Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 1 bộ</p><p>+ Bàn để máy (lựa chọn)</p><p>+ Bộ lưu điện (lựa chọn)</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> |  | <p>Hệ thống ly tâm tối đa 7000 vòng/ phút, có mắt đọc quang học phát hiện phân lớp và 2 cảm biến dịch và có thể lắp thiết bị tiếp hợp để sử dụng bầu ly tâm cỡ nhỏ</p><p>Hệ thống bơm: 3 bơm nhu động (bơm máu, bơm chất chống đông và bơm chuyển)</p><p>Kích thước:</p><p>+ Khi mở nắp (C x R x D): 68,5 x 56,5 x 56,5 cm</p><p>+ Khi đóng nắp (C x R x D): 44 x 56,5 x 36,5 cm</p><p>Trọng lượng: 27,5 kg</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Medcomtech | 2020-11-12 | Công ty Cổ phần Medcomtech | 2021-04-14
2073 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH642R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1431795 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 160mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu Kocher-Ochsner, thẳng, có răng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2074 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập | Meditec Vista | Meditec International England Ltd. | Anh | Meditec International England Ltd. | Anh | ["2020"] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương |  | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-16 | 2021-02-16 | <h1>III. ĐẶC TÍNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT</h1> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Máy thở sử dụng được cả 2 hình thức Xâm nhập (Invasive Ventilation ) và Không xâm nhập (Non Invasive Ventilation)</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Có chức năng tự động kiểm tra khi bật máy</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Có tính năng tự động đo và bù hở khí</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sử dụng cho bệnh nhân là người lớn, trẻ em, sơ sinh</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Có chức năng tiên đoán trọng lượng cơ thể bệnh nhân (PBW): khi sử dụng PBW, lưu lượng thông khí được xác định theo công thức tiên đoán trọng lượng bệnh nhân dựa trên loại bệnh nhân và giới tính bệnh nhân đã chọn. Giá trị cài đặt mặc định là 8ml/ kg. Khi đó, giá trị cài đặt lượng thông khí bị giới hạn theo chiều cao và giới tính của bệnh nhân.</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Áp lực đường thở vào (âm) P0.1 được tạo ra trong 100ms đầu tiên của nhịp thở vào, nó xác định sự kích hoạt thần kinh cơ của hệ thống hô hấp, giúp bác sỹ dự đoán xu hướng cai thở máy của bệnh nhân.</p> | <p><i>Cấu hình cung cấp bao gồm:</i></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Máy chính bao gồm màn hình màu cảm ứng 15 inches: 01 máy</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Máy làm ấm + buồng làm ẩm: 01 bộ</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bộ dây thở dùng nhiều lần cho trẻ em có thể hấp ướt tiệt trùng, chính hãng cung cấp: 01 bộ</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mặt nạ thở chuyên dụng cho thở không xâm nhập dùng nhiều lần, cỡ lớn, cỡ nhỏ, chính hãng cung cấp: 02 chiếc</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tay đỡ ống thở: 01 cái</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xe đẩy đồng bộ máy, chính hãng sản xuất: 01 cái</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bộ sensor lưu lượng dùng nhiều lần: 01 cái</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phổi giả để kiểm tra máy: 01 cái</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vỏ bọc máy tránh bụi bẩn: 01 chiếc</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2020-11-16 | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2020-11-16
2075 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Open-Tray Impression Coping 5 mmH - Ø3.0 | 70-1153-PRC0047 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2076 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn (công suất 250 test/giờ) | BT 1500 | Biotecnica Instruments S.p.A. | Italy | Biotecnica Instruments S.p.A. | Italy | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 700000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn 250 test / giờ </strong></p><ol><li><strong>Thông tin chung:</strong></li></ol><ul><li>Model: BT 1500</li><li>Hãng sản xuất: Biotecnica</li><li>Nước sản xuất: Italia</li><li>Chất lượng: mới 100%</li><li>Năm sản xuất: 2020 trở về sau, chất lượng mới 100%.</li><li>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13458 : 2003</li></ul> | <ol><li><strong>Cấu hình tiêu chuẩn 01 máy:</strong></li></ol><ul><li>Máy chính: 01 chiếc</li><li>Thiết bị lưu trữ phần mềm có bản quyền USB hoặc CD: 01 chiếc</li><li>Cuvette thủy tinh sử dụng lâu dài tích hợp sẵn: 01 bộ</li><li>Bộ hóa chất chạy huấn luyện gồm 6 thành phần: 01 bộ</li><li>Cóng đựng mẫu bệnh phẩm: 01 túi</li><li>Bộ quét mã vạch: 01 bộ</li><li>Bộ máy tính để bản màn hình LCD 18,5 inch mua tại Việt Nam</li><li>Máy in laser đen trắng mua tại Việt nam: 01 chiếc</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng và vận hành TA/TV: 01 bộ</li></ul> |  | <ul><li><strong>Thông số máy chính:</strong></li><li>Tốc độ xét nghiệm: 250 xét nghiệm / giờ</li><li>Lượng nước tiêu thụ: 1125 ml / giờ ± 20%</li><li>Số vị trí thuốc thử trên khay: Tổng số 48</li></ul><p>24 vị trí sử dụng cho lọ 50ml</p><p>24 vị trí sử dụng cho lọ 10 hoặc 20ml</p><ul><li>Hệ thống làm lạnh tại ngăn chứa thuốc thử: Có</li><li>Thể tích phản ứng: Từ 180 đến 400ul</li><li>Thể tích hút mấu: 1.8ul đến 100ul</li><li>Vị trí đọc cuvettes: 32 kính quang học sử dụng lâu dài</li><li>Cánh tay lấy mẫu: 1 cho huyết thanh và thuốc thử</li><li>Số vị trí để mẫu xét nghiệm trên khay bệnh phẩm: Tổng số 78</li></ul><p>62 vị trí cho mẫu bệnh phẩm</p><p>16 vị trí cho chạy chuẩn và Control.</p><ul><li>Mode xét nghiệm: Truy nhập tự động ngẫu nhiên, Truy nhập theo nhóm, STAT (bệnh phẩm cấp cứu)</li><li>Danh mục xét nghiệm: Lên tới 500 xét nghiệm</li><li>Hệ thống điều khiển nhiệt độ cuvette: Được lập trình các chế độ OFF/30/32/37<sup>0</sup>C (±0.2<sup>0</sup>C).</li><li>Bơm chân không: Tích hợp trong máy.</li><li>Hệ thống quang học: 10 vị trí kính lọc + 1 vị trí tham chiếu (340, 380, 405, 436, 480, 510, 546, 578, 630, 700 nm)</li><li>Tuyến tính quang học: Tới 3.00.D.</li><li>Độ hấp thụ quang học: ± 0.001 Abs</li><li>Pha loãng: 1 – 340ul</li><li>Độ chính xác khi pha loãng: ±0.1% f.s</li><li>Độ dung giải khi pha loãng: ±0.1ul</li><li>Chức năng quét Bar code: Có</li><li>Chương trình thiết lập QC: 3 mức chuẩn và 3 mức điều chỉnh</li><li>Bảo trì: Có phần mềm hỗ trợ</li><li>Bộ vi xử lý điện tử: 7 bộ vi xử lý, với phương thức I<sup>2</sup> CBUS</li><li>Giao diện: USB tới máy tính</li><li>Các thiết bị ngoại vi: Yêu cầu phải có máy in và UPS</li><li>Nguồn cung cấp: 100/240V. 50/60Hz, 590 Watt.</li><li><strong>Thông số tối thiểu cho bộ máy tính ngoài.</strong></li><li>Hệ điều hành: Windows 7/8</li><li>Bộ vi xử lý: Intel I3, 1.9 GHz hoặc hơn</li><li>Bộ nhớ RAM: 2Gb</li><li>VIDEO: SVGA 32K màu</li><li>Hiển thị: màu 1280 x 1024</li><li>Kết nối: RS232</li><li>Ổ cứng: Tối thiểu 5G trống.</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2020-11-13 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-04-14
2077 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | Servo-u | Maquet | Thụy Điển | Maquet | Thụy Điển |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <p>Máy thở xâm nhập dùng cho người lớn</p> | <p><strong>1. Cấu hình thiết bị:</strong></p> <ul> <li>Máy chính (khối bệnh nhân): 01 cái</li> <li>Màn hình LCD TFT cảm ứng màu 15 inchu: 01 cái.</li> <li>Cassette thở ra: 01 cái</li> <li>Ống test: 01 cái</li> <li>Bóng test: 01 cái</li> <li>Cáp nguồn máy thở: 01 chiếc</li> <li>Cảm biến Oxy: 01 cái</li> <li>Dây dẫn khí Air: 01 bộ</li> <li>Dây dẫn khí Oxy: 01 bộ</li> <li>Cánh tay đỡ dây thở: 01 cái</li> <li>Lọc khuẩn (sử dụng 1 lần): 05 cái</li> <li>Xe đẩy đồng bộ chính hãng: 01 cái</li> <li>Bộ phận gia nhiệt: 01 bộ</li> <li>Bình chứa dung dịch tạo ẩm cho người lớn, trẻ em: 01 cái</li> <li>Bộ dây thở cho người lớn sử dụng nhiều lần: 01 bộ</li> <li>Bộ dây thở cho trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 bộ</li> <li>Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ</li> </ul> <p><strong>2. Cấu hình chế độ thở:</strong></p> <ul> <li>Phần mềm kiểm soát áp lực (PC).</li> <li>Phần mềm kiểm soát thể tích (VC).</li> <li>Phần mềm kiểm soát thể tích điều hòa áp lực (PRVC)</li> <li>Phần mềm hỗ trợ áp lực/ áp lực đường thở dương liên tục (PS/CPAP)</li> <li>Phần mềm hỗ trợ thể tích (VS)</li> <li>Phần mềm thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (SIMV (VC) + PS)</li> <li>Phần mềm thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (SIMV (PC) + PS)</li> <li>Phần mềm thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (SIMV (PRVC) + PS)</li> <li>Phần mềm thông khí xả áp đường thở (Bi-vent/APRV)</li> <li>Phần mềm thông khí hỗ trợ theo tín hiệu thần kinh (NAVA)</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-09 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-11
2078 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở Puritan Bennett 840 | 4-840220DIUA-EN | Covidien | Ireland | Covidien LLC | Mỹ | ["2020"] | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT | Ireland | Nhóm 3 |  |  | 968000000 | t | Cái | true | 2020-11-09 | 2021-11-08 | <p>Máy mới 100%</p> | <p>Cấu hình cơ bản máy thở 840:<br /> ­&nbsp;&nbsp; &nbsp;Máy chính: 01 Bộ<br /> -Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ<br /> Gồm các phụ kiện chính:&nbsp;<br /> Bộ lọc khí thở vào, sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng: 01 Cái<br /> Bộ lọc khí thở ra, sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng: 01 cái<br /> Tay treo ống thở và đầu treo ống thở: 01 Bộ<br /> Phổi giả: 01 Cái<br /> Dây nối khí nén và ôxy: 01 bộ<br /> Bộ dây thở người lớn (sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng): 01 Bộ<br /> Bộ dây thở trẻ em (sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng): 01 Bộ<br /> Bộ làm ấm/ ẩm khí thở gồm:<br /> Máy làm ấm khí thở: 01 Cái<br /> Bình làm ẩm cho người lớn/ trẻ em: 01 Cái<br /> Giá treo bộ làm ấm/ẩm khí thở: 01 Cái<br /> Pin dự phòng: 01 Cái<br /> Xe đẩy máy thở: 01 Cái<br /> Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 Bộ</p> |  | <p>Nguồn cung cấp: 220V- 50Hz.<br /> Nhiệt độ:<br /> - Hoạt động: 50ºF to 104ºF (10ºC to 40ºC) ở độ ẩm tương đối10% to 95% không ngưng tụ.<br /> - Bảo quản: -4ºF to 122ºF (-20ºC to 50ºC) ở độ ẩm tương đối 10% to 95% không ngưng tụ.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11
2079 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | NKV-330 | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-29 | 2021-09-30 | <p>Máy thở NKV-330 sử dụng áp suất dương để cung cấp thông khí và hỗ trợ thông khí cũng như quản lý oxy cho người lớn hoặc trẻ em có thở tự phát nhưng cần thở máy. Máy bao gồm các chế độ thở như: SPONT-PS, S/T, PCV, PRVC, PPV và chế độ điều trị oxy lưu lượng cao. Ngoài ra có chức năng theo dõi thêm cả SpO2 và CO2 qua cổng kết nối đa năng. Sử dụng rộng rãi trong ICU, phòng hồi sức, phòng bệnh hoặc vận chuyển trong bệnh viện. Có thể sử dụng ắc qui với thời gian hoạt động tới 2h.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-29 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-04-05
2080 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | TH.A 4 | TH.A 4 | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 120000 | t | Chai | false | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">- Tác dụng: Rửa sát khuẩn cao bề mặt dụng cụ thiết bị y tế, dùng trong y tế.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Làm ướt dụng cụ thiết bị y tế, lấy khăn sạch thấm ướt và lấy TH.A 4 vừa đủ để tiến hành rửa bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch thấm đều trên bề mặt cần vệ sinh sát khuẩn. Rửa lại bằng nước sạch vô khuẩn, lau khô bằng khăn vô khuẩn (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây).</span></p> | <p><span style="color: black;">- Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 4% (w/w) và phụ gia vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Màu Hồng</li><li>Dạng: lỏng</li><li>Dung tích 500ml</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-04-14 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-04-14
2081 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | Astral 150 | ResMed Limited | Australia | ResMed Limited | Australia |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Australia | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Bộ | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <p>Máy thở xâm nhập và không xâm nhập dùng cho người lớn và trẻ em</p> | <ul> <li>Máy chính: 01 cái.</li> <li>Adapter gắn dây Oxy: 01 cái</li> <li>Adapter gắn dây thở: 02 cái</li> <li>Mask thở mũi miệng sử dụng một lần: 02 cái.</li> <li>Dây thở hai nhánh sử dụng một lần: 02 dây.</li> <li>Lọc khuẩn: 02 cái.</li> <li>Phổi giả test máy: 01 cái</li> <li>Dây nguồn: 01 cái.</li> <li>Túi đựng máy: 01 cái.</li> <li>Cảm biến oxy loại tiêu hao (gắn trong máy): 01 cái.</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – tiếng Việt: 01 bộ.</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-09 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-11
2082 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Open-Tray Impression Coping 7 mmH - Ø3.0 | 70-1153-PRC0048 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2083 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp Titanium 2.0mm khóa sọ 5 lỗ | M: R-12-100-13 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3860000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp Titanium 2.0mm khóa sọ 5 lỗ </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: M: R-12-100-13</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm khóa sọ 5 lỗ, kích thước: 12.5mm và 14mm, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm khóa sọ 5 lỗ, kích thước: 12.5mm và 14mm, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm khóa sọ 5 lỗ, kích thước: 12.5mm và 14mm, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2084 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở | Servo-air | Maquet | Thụy Điển | Maquet | Thụy Điển | ["2019"] | Công ty cổ phần Meditronic | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Máy thở xâm nhập và không xâm nhập dùng cho người lớn và trẻ em</p> <p>&nbsp;</p> | <ul> <li>Máy chính và đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái</li> <li>Bộ dây nối khí O2 và đầu nối: 01 bộ</li> <li>Bình làm ẩm dùng cho người lớn: 01 bộ</li> <li>Bộ ống thở dùng nhiều lần cho trẻ em bằng silicon: 01 bộ</li> <li>Bộ ống thở dùng nhiều lần cho người lớn bằng silicon: 01 bộ</li> <li>Phổi giả để kiểm tra máy: 01 chiếc</li> <li>Cần đỡ ống thở: 01 cái</li> <li>Dây nguồn: 01 cái</li> <li>Xe đẩy: 01 cái</li> <li>Bộ khí dung &nbsp;: 01 bộ</li> <li>Pin dự phòng: 01 cái</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ</li> </ul> <p style="margin-left:.25in;">Cấu hình chế độ thở</p> <ul> <li>Kiểm soát áp lực (PC)</li> <li>Kiểm soát thể tích (VC)&nbsp;</li> <li>&nbsp;PS/CPAP (Kiểm soát thể tích/ áp lực đường thở liên tục dương)</li> <li>SIMV (VC) + PS (Thở kiểm soát đồng thì ngắt quãng)</li> <li>SIMV (PC)</li> <li>&nbsp;PS</li> <li>Chế độ thở kiểm soát: NIV PC,</li> <li>&nbsp;Chế độ thở hỗ trợ: NIV PS</li> </ul> | [7 empty] | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-13 | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-13
2085 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | TH.A 4 | TH.A 4 | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 990000 | t | Can | false | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">- Tác dụng: Rửa sát khuẩn cao bề mặt dụng cụ thiết bị y tế, dùng trong y tế.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Làm ướt dụng cụ thiết bị y tế, lấy khăn sạch thấm ướt và lấy TH.A 4 vừa đủ để tiến hành rửa bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch thấm đều trên bề mặt cần vệ sinh sát khuẩn. Rửa lại bằng nước sạch vô khuẩn, lau khô bằng khăn vô khuẩn (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây).&nbsp;</span></p> | <p><span style="color: black;">- Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 4% (w/w) và phụ gia vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Màu Hồng</li><li>dạng lỏng</li><li>Dung tích 5 Lít</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-04-14 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-04-14
2086 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở Puritan Bennett 840 | 4-840220DIUA-EN | Covidien | Ireland | Covidien LLC | Mỹ | ["2020"] | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT | Ireland | Nhóm 3 |  |  | 998000000 | t | Cái | true | 2020-11-09 | 2021-11-08 | <p>Máy mới 100%</p> | <p>Cấu hình cơ bản máy thở 840 kèm máy nén khí:<br /> ­&nbsp;&nbsp; &nbsp;Máy chính: 01 Bộ<br /> -Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ<br /> Gồm các phụ kiện chính:&nbsp;<br /> Bộ lọc khí thở vào, sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng: 01 Cái<br /> Bộ lọc khí thở ra, sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng: 01 cái<br /> Tay treo ống thở và đầu treo ống thở: 01 Bộ<br /> Phổi giả: 01 Cái<br /> Dây nối khí nén và ôxy: 01 bộ<br /> Bộ dây thở người lớn (sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng): 01 Bộ<br /> Bộ dây thở trẻ em (sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng): 01 Bộ<br /> Bộ làm ấm/ ẩm khí thở gồm:<br /> Máy làm ấm khí thở: 01 Cái<br /> Bình làm ẩm cho người lớn/ trẻ em: 01 Cái<br /> Giá treo bộ làm ấm/ẩm khí thở: 01 Cái<br /> Máy nén khí: 01 cái<br /> Pin dự phòng: 01 Cái<br /> Xe đẩy máy thở: 01 Cái<br /> Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 Bộ</p> |  | <p>Nguồn cung cấp: 220V- 50Hz.<br /> Nhiệt độ:<br /> - Hoạt động: 50ºF to 104ºF (10ºC to 40ºC) ở độ ẩm tương đối10% to 95% không ngưng tụ.<br /> - Bảo quản: -4ºF to 122ºF (-20ºC to 50ºC) ở độ ẩm tương đối 10% to 95% không ngưng tụ.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11
2087 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Ống dây hút rửa cho máy CV-24000/30000 | SC11-055 (18271-2101P) | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 1134000 | t | Cái | false | 2021-07-02 | 2021-10-02 | <p>Ống dây hút&nbsp;rửa cho máy CV-24000/30000, code 18271-2101P</p> | <p>Ống dây hút&nbsp;rửa cho máy CV-24000/30000, code 18271-2101P</p> |  | <p>Ống dây hút&nbsp;rửa cho máy CV-24000/30000, code 18271-2101P</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-02
2088 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy đóng gói, niêm phong túi | Máy đóng gói, niêm phong túi | Máy hàn túi, có tích hợp máy in | hm 800 DC | HAWO GmbH | Đức | HAWO GmbH | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 285000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2021-12-31 | <p>Model: hm 800 DC</p><p>Hãng sản xuất: Hawo</p><p>Xuất xứ: Đức</p><p>Mới 100%</p><p>Năm sản xuất: 2020</p><p>Điện áp làm việc: 230V, 50 / 60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy trình hàn: Tự động/ Lặp lại</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp máy in, in các thông tin yêu cầu thông thường lên bao bì</p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái</p><p>Dây nguồn: 01 cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển bằng vi xử lý</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng cách từ mối hàn đến mép túi: 0 – 35 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng cách từ dụng cụ đến mối hàn: &gt; 30 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều rộng mối hàn: 12 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài mối hàn: Không giới hạn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ hàn: 10m/ phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 220°C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung sai: 5°C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn: 230V/ 50-60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất biểu kiến: 360VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 555 x 250 x 145mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng: 14 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ bảo vệ quá tải nhiệt</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM | 2021-04-26 | CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM | 2021-04-26
2089 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | TH.A Hand wash | TH.A Hand wash | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 150000 | t | Chai | false | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">- Tác dụng: Rửa sát khuẩn bề mặt dụng cụ thiết bị y tế, dùng trong y tế.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Làm ướt dụng cụ thiết bị y tế, lấy khăn sạch thấm ướt và lấy TH.A hand wash vừa đủ để tiến hành rửa bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch thấm đều trên bề mặt cần vệ sinh sát khuẩn. Rửa lại bằng nước sạch vô khuẩn, lau khô bằng khăn vô khuẩn (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây).&nbsp;</span></p> | <p><span style="color: black;">- Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 2% (w/w) và phụ gia vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Màu hồng</li><li>dạng lỏng</li><li>Dung tích 1 lít</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-04-14 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-04-14
2090 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | TH.A Hand wash | TH.A Hand wash | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 90000 | t | Chai | false | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">- Tác dụng: Rửa sát khuẩn bề mặt dụng cụ thiết bị y tế, dùng trong y tế.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Làm ướt dụng cụ thiết bị y tế, lấy khăn sạch thấm ướt và lấy TH.A hand wash vừa đủ để tiến hành rửa bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch thấm đều trên bề mặt cần vệ sinh sát khuẩn. Rửa lại bằng nước sạch vô khuẩn, lau khô bằng khăn vô khuẩn (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây).&nbsp;</span></p> | <p><span style="color: black;">- Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 2% (w/w) và phụ gia vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Màu hồng</li><li>Dạng lỏng</li><li>Dung tích 500ml</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-04-14 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-04-14
2091 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu thuật | EA015R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 2558947 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp phẫu tích mô Allis, ngàm có răng 4x5, dài 155mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp phẫu thuật Allis</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2092 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Thước đo tầm vận động ( bán nguyệt,không nhánh,nhựa) | MN-ROMN4 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 110000 | t | Cây | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>Thước đo tầm vận động ( bán nguyệt,không nhánh,nhựa)</p> | <p>- Kích thước : Loại thước không nhánh chỉ có đầu hình bán nguyệt bán kính 5cm và 1 miếng ghép cùng tâm dài 10cm, ngang 5cm.</p><p>- Chất liệu : nhựa, nhẹ dễ sử dụng</p> |  | <p>hước đo tầm vận động ( bán nguyệt,không nhánh,nhựa)</p><p>- Kích thước : Loại thước không nhánh chỉ có đầu hình bán nguyệt bán kính 5cm và 1 miếng ghép cùng tâm dài 10cm, ngang 5cm.</p><p>- Chất liệu : nhựa, nhẹ dễ sử dụng</p><p>* Dùng đo tầm vận động các khợp nhỏ như:&nbsp;:khớp cổ tay,khớp bàn đốt, khớp liên đốt ngón tay và ngón chân ...&nbsp;</p><p>&nbsp;Các phòng VLTL cần trang bị để theo dõi sự tiến triễn các khớp bị giới hạn trước và sau khi tập.</p><p>Hãng: PhaNa - Xuất xứ: Việt Nam</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
2093 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Open-Tray Impression Coping 5 mmH - Ø3.5 | 70-1153-PRC0049 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2094 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy ly tâm | Máy ly tâm lạnh đa năng | MÁY LY TÂM LẠNH | ZK 496 | Hermle Labortechnik GmbH | Đức | Hermle Labortechnik GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | Đức | Nhóm 3 |  |  | 790000000 | t | Cái | true | 2021-05-19 | 2023-05-19 | <p>Thuộc dòng máy ly tâm lạnh, ZK 496 có thể xứ lý một lượng mẫu lớn, cho tối đa 4 chai x 1000 ml cũng như túi máu. Là loại đặt trên sàn nhà được gắn bánh xe, tiện di chuyển dễ dàng xung quanh phòng thí nghiệm.</p><p><strong><u>Tính năng:</u></strong></p><p>- Bộ phận dẫn truyền không cần bảo dưỡng</p><p>- Bộ vi xử lý với màn hình LCD lớn</p><p>- Khóa nắp bằng động cơ</p> | <p>- Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo : 01 chiếc</p><p>- Roto văng 4 chỗ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 chiếc</p> |  | <p>Máy chính: </p><p>- Tốc độ tối đa: 10.500 vòng/phút</p><p>- Lực ly tâm tối đa: 16.022 xg</p><p>- Thể tích ly tâm tối đa: 4 x 1000 ml</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 2021-05-19 | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 2021-05-19
2095 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | TH.A Hand wash | TH.A Hand wash | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 750000 | t | Can | false | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">- Tác dụng: Rửa sát khuẩn bề mặt dụng cụ thiết bị y tế, dùng trong y tế.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Làm ướt dụng cụ thiết bị y tế, lấy khăn sạch thấm ướt và lấy TH.A hand wash vừa đủ để tiến hành rửa bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch thấm đều trên bề mặt cần vệ sinh sát khuẩn. Rửa lại bằng nước sạch vô khuẩn, lau khô bằng khăn vô khuẩn (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây).&nbsp;</span></p> | <p><span style="color: black;">- Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 2% (w/w) và phụ gia vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Màu hồng</li><li>Dạng lỏng</li><li>Dung tích 5 lít</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-04-14 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-04-14
2096 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn soi đáy mắt | Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1204-P-3038 | 1204-P-3038 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 116000000 | t | Bộ | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p> Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1204-P-3038 (All Pupil II: bao gồm kính Volk 20D, bóng đèn dự phòng, ấn củng mạc nhỏ &amp; lớn, 12 bút chì màu, gương giảng dạy, bộ nguồn Smart Pack, bộ sạc &amp; túi đựng...)</p><p><br></p><p> All - Pupil II Indirect Ophthalmoscope &amp; Accessories (Volk 20D Lens, Spare Bulb, Small &amp; Large Thimble, Pad of 50 Recording Charts, Teaching Mirror Assembly, Set of 12 Colour Pencils, Smart Pack Power Supply &amp; Rechargeable Battery &amp; Carrying Case)</p> | <p> Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1204-P-3038 (All Pupil II: bao gồm kính Volk 20D, bóng đèn dự phòng, ấn củng mạc nhỏ &amp; lớn, 12 bút chì màu, gương giảng dạy, bộ nguồn Smart Pack, bộ sạc &amp; túi đựng...)</p><p><br></p><p> All - Pupil II Indirect Ophthalmoscope &amp; Accessories (Volk 20D Lens, Spare Bulb, Small &amp; Large Thimble, Pad of 50 Recording Charts, Teaching Mirror Assembly, Set of 12 Colour Pencils, Smart Pack Power Supply &amp; Rechargeable Battery &amp; Carrying Case)</p> |  | <p> Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1204-P-3038 (All Pupil II: bao gồm kính Volk 20D, bóng đèn dự phòng, ấn củng mạc nhỏ &amp; lớn, 12 bút chì màu, gương giảng dạy, bộ nguồn Smart Pack, bộ sạc &amp; túi đựng...)</p><p><br></p><p> All - Pupil II Indirect Ophthalmoscope &amp; Accessories (Volk 20D Lens, Spare Bulb, Small &amp; Large Thimble, Pad of 50 Recording Charts, Teaching Mirror Assembly, Set of 12 Colour Pencils, Smart Pack Power Supply &amp; Rechargeable Battery &amp; Carrying Case)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
2097 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT020R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 847734 | t | Bộ | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>&nbsp;Banh vết thương Farabeuf, loại nhỏ, hai đầu, dài 125mm, bộ 2 chiếc, kích thước 22 x 10mm, 25 x 10mm, 28 x 12mm, 32 x 12mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh vết thương US-Army, hai đầu, bộ 2 chiếc</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2098 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Thìa nạo xương | FK841R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 1927655 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Thìa nạo xương Volkmann, hai đầu, dài 145mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang trái, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2099 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC252R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 7286775 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p><br></p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật Mayo Durotip TC, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2100 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | máy giúp thở | Vento 62 | SternMed GmbH | Đức | SternMed GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 860000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-11-14 | <p><strong>TÍNH NĂNG MẠNH MẼ</strong></p><p>• Hệ thống điều khiển vòng kín</p><p>• Các thành phần chính là từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới</p><p>• Công nghệ điều khiển van tỷ lệ.</p><p>• Hệ thống bảo vệ tự động đa áp suất và thể tích</p><p>• Hệ thống báo động toàn diện</p><p>• Báo động được phân loại 3 cấp và mã màu cho&nbsp;các rủi ro khác nhau</p><p>• Màn hình LCD 15 inch</p><p>• Màn hình cảm ứng và bánh xe điều hướng</p><p>• Hiển thị thông số cài đặt phải tuân theo chế độ thông gió</p><p>• Nhật ký hệ thống có thể ghi lại 100 cài đặt / báo động.</p><p>• Giữ hít vào và thở ra trong 30 giây.</p><p>• Chức năng mạnh mẽ với&nbsp;các&nbsp;chế độ thở khác nhau</p> | <p><strong><u>CẤU HÌNH CUNG CẤP</u></strong><strong>:</strong></p> <p>- Máy chính VENTO 62, điều khiển qua màn hình cảm ứng đa điểm 15 Inches</p> <p>- Dây thở sử dụng nhiều lần&nbsp;</p> <p>- Tay đỡ dây thở loại có thể gấp khuỷu</p> <p>- Lọc khí sạch</p> <p>- Bộ lọc vi khuẩn</p> <p>- Bộ lọc bảo vệ quạt thông khí</p> <p>- Bộ cảm biến Oxygen</p> <p>- Bộ tạo ẩm không khí</p> <p>- Bộ nối chữ Y</p> <p>- Mask thở người lớn&nbsp;</p> <p>- Dây dẫn khí sạch chịu áp lực cao</p> <p>- Dây dẫn Oxy chịu áp lực cao&nbsp;</p> <p>- Phổi giả test máy</p> <p>- Máy nén khí y tế chuyên dùng</p> <p>- Dây nguồn</p> <p>- Xe đặt máy di động có 4 bánh xe</p> <p>- Pin dự phòng</p> <p>- Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh</p> |  | <p>Trọng lượng (máy chính)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 Kg</p> <p>Kích thước (cao x rộng x sâu)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1450 × 590 × 550 mm</p> <p>Nguồn điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 - 240VAC, 50/60Hz, 1A (Tối đa)</p> <p>Pin (Liti):&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tối thiểu 120 phút</p> <p>Loại bệnh nhân:&nbsp;Người lớn, trẻ em (&gt; 5kg)</p> <p>Chế độ thở&nbsp; &nbsp; &nbsp;:&nbsp;VCV, PCV, SIMV (V) + PS, SIMV (P) + PS, Thở dài,</p> <p style="margin-left:1.0cm;">Spont / CPAP, PRVC, DualPAP,</p> <p style="margin-left:1.0cm;">NPPV, Chế độ chờ, chế độ thủ công</p> <p style="margin-left:1.0cm;">Thể tích thay đổi:&nbsp;20-2000ml</p> <p style="margin-left:1.0cm;">Tần số thở&nbsp; &nbsp; &nbsp; :&nbsp;1-100bpm</p> <p style="margin-left:1.0cm;">Kích hoạt hơi thở&nbsp; &nbsp; &nbsp; :&nbsp;0.5-20L/Min</p> <p style="margin-left:1.0cm;">Kích hoạt áp lực:&nbsp;- 20 - 0 cm H2O</p> <p style="margin-left:1.0cm;">Điều khiển áp lực:&nbsp;5-70 cm H2O</p> <p style="margin-left:1.0cm;">Hỗ trợ áp lực :&nbsp;0-70 cm H2O</p> <p style="margin-left:1.0cm;">PEEP điện tử :&nbsp;0-50 cm H2O (tăng: 1cm H2O)</p> <p style="margin-left:1.0cm;">Máy phun sương&nbsp; &nbsp; &nbsp; :&nbsp;30 phút</p> <p style="margin-left:1.0cm;">Chức năng truy cập trực tiếp:&nbsp;100% O2 2 phút, Giữ hít vào, Giữ thở ta, Thủ công, Đóng băng, Khóa</p> <p style="margin-left:1.0cm;">Giám sát:&nbsp;Thể tích: VTI, VTE, MV, MVspont. Áp lực: Ppeak, Pmean, Pplat, Pmin, PEEP</p> <p style="margin-left:42.55pt;">Tần số, fspont, I: E, FiO2</p> <p style="margin-left:42.55pt;">Mô-đun Co2 (tùy chọn): EtCO2</p> <p style="margin-left:42.55pt;">Mô-đun Spo2 (tùy chọn): SpO2, PR</p> <p style="margin-left:42.55pt;">Dạng sóng:&nbsp;P-T, F-T, V-T, Tùy chọn: SpO2-T, EtCO2-T</p> <p style="margin-left:42.55pt;">Vòng lặp:&nbsp;P-V, F-V, F-PV Tùy chọn: Thể tích-EtCO2</p> <p style="margin-left:42.55pt;">Đồ thị:&nbsp;Đỉnh, FiO2, PEEP, MV, VTE, VTI</p> <p style="margin-left:42.55pt;">THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM</p> <p style="margin-left:1.0cm;">&nbsp;</p> |  |  |  | bảo hành 18 tháng, bào trì 3 tháng/lần |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-14 | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-19
2101 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân 3 tay quay | HP-N300 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 28500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <ul> <li>Công dụng: Dùng để chăm sóc, cấp cứu, khám chữa bệnh cho bệnh nhân trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà,…</li> <li>Giường 3 tay quay có thể điều chỉnh nâng hạ lưng, nâng hạ gối độc lập, điều chỉnh độ cao toàn giường</li> <li>Tay quay chất liệu nhựa và kim loại, có thể xếp gọn khi không sử dụng.</li> <li>Cơ chế nâng lưng giảm áp lực vùng bụng và lưng, có chỉ báo góc nâng hạ lưng</li> </ul> | <ul> <li>Giường chính: 01 Bộ</li> <li>Nệm giường: 01 cái</li> <li>Cọc truyền dịch: 01 cái</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-05 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
2102 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương Mini Titanium 10 lỗ cong chữ C | M: R-12-087-10 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2440000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp xương Mini Titanium 10 lỗ cong chữ C </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: M: R-12-087-10</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 10 lỗ cong chữ C,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 10 lỗ cong chữ C,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 10 lỗ cong chữ C,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2103 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Open-Tray Impression Coping 7 mmH - Ø3.5 | 70-1153-PRC0050 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2104 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM235R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1461489 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mang kim Mayo-Hegar, kiểu mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 150mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim vi phẫu Ryder Diadust, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, rất mảnh, dùng cho chỉ tới 5/0</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2105 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Open-Tray Impression Coping 5 mmH - Ø4.3 | 70-1153-PRC0051 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2106 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu | CL-500 | High Technology Inc (HTI) | Mỹ | High Technology Inc (HTI) | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 145000000 | t | Cái | true | 2021-05-28 | 2021-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy xét nghiệm nước tiểu</span></p><p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Model: CL-500</span></p><p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Hãng sản xuất: High Technology, Inc., Mỹ</span></p> | <p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy phân tích nước tiểu CL-500: 01 máy</p><p class="ql-align-justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay chất thải: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in nhiệt: 01 cuộn</p><p class="ql-align-justify">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá đỡ que thử: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Que thử: 01 hộp</p><p class="ql-align-justify">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ.</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify"><br></p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-05-28 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-05-28
2107 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nắp hộp | JK386 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 12992580 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 1/2, màu xanh da trời,</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2108 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở | EVE IN | Fritz Stephan GmbH | Đức | Fritz Stephan GmbH | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1100000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-08 | 2022-03-08 | <p class="ql-align-justify"><strong>MÁY THỞ</strong></p><p class="ql-align-justify">Model: EVE<sub> </sub>IN</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Hãng sản xuất: Fritz Stephan GmbH</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Xuất xứ: Đức</span></p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính kèm màn hình cảm ứng: 01 chiếc</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc tích hợp trong máy: 01 chiếc</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy máy: 01 chiếc</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Tài liệu HDSD tiếng Anh+ Việt: 01 bộ</span></p> |  | <p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cơ bản</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhóm bệnh nhân sử dụng: người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân loại: lớp IIb</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 390 x 340 x 300 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng: 6,3kg</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chính: 100 - 240 V AC, 50-60 Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin: 24V DC, khoảng 6 giờ</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cấp khí</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khí tự nhiên: Tua bin tích hợp, Lưu lượng đỉnh &gt; 230 l/ phút</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Oxi: 2,7-6 bar + 0,5 bar, tương thích oxy 93</p><p><br></p> |  | Ống thở, bóp bóng,... |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2021-03-08 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2021-03-08
2109 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi khớp | Hệ thống nội soi khớp 4K kèm dụng cụ | AV4132 | Fimi S.r.l. | Italy | Conmed Corporation | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | Italy | Nhóm null |  |  | 11500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-26 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi với kỹ thuật số có độ phân giải cao 4K nhằm mục đích sử dụng máy quay phim trong nội soi ở nhiều dạng thủ thuật phẫu thuật nội soi khác nhau, bao gồm các thủ thuật phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật ổ bụng, phẫu thuật niệu, phẫu thuật nội soi xoang, và phẫu thuật tạo hình. Nó cũng được sử dụng như một thiết bị hỗ trợ trong phẫu thuật thực hiện với kính hiển vi</p><p class="ql-align-justify">Model máy chính:&nbsp;AV4132</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất/Nước sản xuất máy chính : Fimi S.r.l., Italy</p><p class="ql-align-justify">Nước sản xuất phụ kiện đi kèm: Mỹ/Mexico/Italy/Đức</p><p><br></p> | <p><strong>CẤU HÌNH</strong></p><p><strong>1.HỆ THỒNG NỘI SOI KHỚP</strong></p><p><strong><u>Bộ xử lý hình ảnh</u></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-Màn hình tích hợp cùng với bộ xử lý hình ảnh 4K: 01 cái</p><p>-Đầu Camera 4K: 01 cái</p><p>-Nguồn sáng công nghệ&nbsp;LED: 01 cái</p><p><strong><u>Máy cắt đốt bằng sóng Radio</u>:</strong></p><p>-Bộ điều khiển trung tâm: 01 cái</p><p>-Lưỡi cắt đốt&nbsp;bằng sóng Radio 90 độ: 01 cái</p><p>-Lưỡi cắt đốt&nbsp;bằng sóng Radio 50 độ: 01 cái</p><p><strong><u>Máy bơm tưới dịch nội soi</u>: </strong></p><p>-&nbsp;Máy bơm ổ khớp: 01 cái</p><p>-Dây nước chạy máy: 01 cái</p><p><strong><u>Hệ thống bào ổ khớp</u>: </strong></p><p>-Máy điều khiển trung tâm đa năng: 01 cái</p><p>-Máy bào ổ khớp 2 nút: 01 cái</p><p>-Lưỡi shaver cắt lọc: 01 cái</p><p><strong><u>Bộ ống nội soi</u>: </strong></p><p>-&nbsp;Ống soi đk 4.0 mm: 01 cái</p><p>-Vỏ ống nội soi kèm thông nòng: 01 cái</p><p><strong><u>2.BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT</u> </strong></p><p>-Kìm gặm sụn loại to, đầu thẳng: 01 cái</p><p>-Kìm gặm sụn loại nhỏ, đầu cong trái 15 độ : 01 cái</p><p>-Kìm gặm sụn loại nhỏ, đầu cong phải 15 độ: 01 cái</p><p>-Kéo phẫu tích:&nbsp;01 cái</p><p>-Kìm đầu cá sấu loại đầu thẳng: 01 cái</p><p>-Móc vén gân: 01 cái</p><p>-Đục xương cong 45 độ: 01 cái</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>1.HỆ THỐNG NỘI SOI KHỚP</strong></p><p><strong><u>Bộ xử lý hình ảnh</u>: </strong></p><p class="ql-align-justify"><strong><em>Màn hình tích hợp cùng với bộ xử lý hình ảnh 4K </em></strong></p><p>-Nguồn điện sử dụng: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 0.8 Amp</p><p>-&nbsp;Cảm biến hình ảnh: Cảm biến 3 CMOS, 1/3 inch</p><p>-&nbsp;Độ phân giải: 4K (4096x2160)</p><p><strong><u>Máy cắt đốt bằng sóng Radio</u>: <em>&nbsp;</em></strong></p><p><strong><em>Bộ điều khiển trung tâm</em></strong></p><p>-Có đầy đủ các chức năng cắt, đốt đơn cực và lưỡng cực.</p><p>-Kích hoạt chức năng cắt đốt trực tiếp trên tay cầm hoặc bàn đạp chân</p><p>-Điều khiển công suất trên màn hình cảm ứng, bàn đạp điều khiển và nút bấm trên tay cầm</p><p>-Màn hình LCD hiển thị thông số làm việc, các cài đặt, cảnh báo lỗi...</p><p>&nbsp;<strong><u>Máy bơm tưới dịch nội soi khớp-Conmed</u>: <em>&nbsp;</em></strong></p><p><strong><em>Máy bơm nước</em></strong></p><p>-Điện áp sử dụng 90 - 240 Vac 50/60Hz</p><p>-Điều chỉnh lưu lượng và áp lực nước trong nội soi</p><p>&nbsp;<strong><u>Hệ thống bào ổ khớp-Conmed</u>: </strong></p><p><strong><em>Bộ điều khiển trung tâm đa năng</em></strong></p><p>-Được dùng để điều khiển các loại tay cầm của hãng Conmed&nbsp;dùng để khoan cưa cắt xương, phần mềm trong các phẫu thuật bao gồm: Phẫu thuật nội soi khớp, phẫu thuật chi trên, chi dưới, xương ức, chấn thương chỉnh hình, Răng hàm mặt, tai mũi họng, thần kinh cột sống, thẩm mỹ.</p><p>-Có 2 cổng kết nối dành cho tay khoan, 1 cồng cho bàn đạp điều khiển</p><p>-Có 2 màn hình màu riêng biệt,điều khiển bằng cảm ứng, hiển thị và điều khiển các thông số cho tay khoan cưa xương cho 2 cổng kết nối.</p><p>&nbsp;<strong><u>Bộ ống nội soi-Conmed</u>: </strong></p><p><strong><em>Ống soi</em></strong></p><p>Đường kính 4.0 mm, góc soi 30 độ, có thể tiệt trùng bằng hấp ẩm.</p><p><strong><em>Vỏ ống nội soi kèm thông nòng</em></strong></p><p class="ql-align-justify"><strong><u>2.BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT</u></strong></p><p>-Kìm gặm sụn to ,mũi thẳng, Đk 3.3 mm, dài 130 mm</p><p>-Kìm gặm sụn nhỏ, mũi chếch 15 độ trái, Đk 3.3 mm, dài 130 mm</p><p>-&nbsp;Kìm gặm sụn nhỏ, mũi chếch 15 độ phải, Đk 3.3 mm, dài 130 mm</p><p>-Kéo phẫu tích, Đk 3.3 mm, dài 130mm, mũi thẳng&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-Kìm đầu cá sấu, mũi thẳng, Đk 3.3 mm, dài 130mm, đầu 2.7mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-Móc vén gân có vạch chia độ gia số 5mm, đường kính đầu 4mm</p><p>-Đục xương cong 45 độ, chiều dài 190mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | 2021-04-26 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | 2021-04-26
2110 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống CT - Scanner | Hệ thống CT Scanner 64 - < 128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt chuyên mạch vành Tim | REVOLUTION EVO | GE Healthcare Japan Corporation | Nhật Bản | GE Healthcare Japan Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D |  | Nhóm null |  |  | 32000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p><strong>Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt chuyên mạch vành Tim</strong></p><p class="ql-align-justify">Hãng: <strong>GE </strong></p><p class="ql-align-justify">Model: <strong>REVOLUTION EVO</strong></p><p class="ql-align-justify">Năm sản xuất: <strong>2020</strong>, mới 100%</p><p>Xuất xứ máy chính: <strong>Nhật</strong></p> | <p class="ql-align-justify"><strong>A.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các bộ phận máy chính:</strong></p><ol><li class="ql-align-justify">Khoang máy: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Bàn bệnh nhân: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Nguồn phát cao áp: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Bóng X-Quang: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Hệ thống thu hình: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Màn hình hiển thị cảm ứng trên khung máy: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Trạm điều khiển và tái tạo hình ảnh, bao gồm 2 màn hình LCD: 01 bộ&nbsp;</li><li class="ql-align-justify">Trạm làm việc và xử lý hình ảnh nâng cao, bao gồm 2 màn hình LCD: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Đàm thoại nội bộ: 01 bộ</li><li>Phantom chuẩn máy:01bộ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Bộ phụ kiện định vị bệnhnhân:01bộ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li class="ql-align-justify">Bộ monitor theo dõi chụp đồng bộ nhịp tim: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Bàn làm việc: 02 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li class="ql-align-justify">Ghế ngồi cho kỹ thuật viên: 02 cái</li></ol><p><strong>B. Các chương trình và gói phần mềm tiêu chuẩn</strong></p><p><strong>C. Các chương trình và gói phần mềm cao cấp</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>D. Thiết bị phụ trợ mua trong nước (chưa bao gồm trong cấu hình)</strong></p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chụp cắt lớp xoắn ốc toàn thân: &nbsp;bao phủ từ đầu tới chân bệnh nhân trong một lần chụp mà không cần phải định vị lại</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có các chương trình chụp được thiết lập riêng cho bệnh nhi: tối ưu hóa về mA, kV, thời gian chụp và các thông số khác dựa theo kích thước, tuổi, trọng lượng và điều trị..</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có phần mềm/chức năng báo cáo liều tia:</p><p class="ql-align-justify">+ Trước khi chụp: Cảnh báo liều tia vượt quá ngưỡng sau khi lựa chọn các thông số chụp</p><p class="ql-align-justify">+ Sau khi chụp: Báo cáo liều tia</p><p>Có DICOM 3.0 nối mạng và&nbsp;với các thiết bị chẩn đoán hình ảnh khác</p><p>Và hoạt động dựa trên các phần mềm nâng cao của hệ thống</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-12-14 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-05-11
2111 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | HAMILTON-C3 | Hamilton Medical AG | Thụy Sĩ | Hamilton Medical AG | Thụy Sĩ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Cái | true | 2021-01-08 | 2021-12-31 | <p>MÁY GIÚP THỞ</p> |  |  | <p> Máy chính gồm các mode thở: Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích ((S) CMV) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích (SIMV) Chế độ thở điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) CMV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) SIMV+) Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát áp lực (PCV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát áp lực (PSIMV+) Chế độ thở trên Hai mức áp lực dương (DuoPAP) Chế độ thở trên Hai mức áp lực dương có tỉ số đảo ngược (APRV) Chế độ Tự thở (SPONT) Chế độ thông khí hỗ trợ thích ứng (ASV) Chế thông thở không xâm lấn (NIV) Chế độ thở không xâm lấn có tần số dự phòng (NIV-ST) Các chức năng cơ bản của máy thở: Thông khí cho trẻ nhỏ từ ≤ 3 kg đến người lớn 139 kg. Màn hình MÀU, kích thước&nbsp;≥ 12 inches, thao tác cảm ứng. Tích hợp tua-bin bên trong để tạo khí nén áp lực cao. Sử dụng được cả 2 nguồn oxy: Áp lực cao và áp lực thấp. Dạng sóng: Áp lực, Lưu lượng, Thể tích và đồ thị vòng lặp Áp lực/Thể tích, Áp lực/Lưu lượng, Thể tích/Lưu lượng. Bảng hiển thị thông minh: Phổi động, Trạng thái máy thở, Biểu đồ ASV, Bảng theo dõi các thông số phụ SMPs. Dynamic Lung (minh họa phổi theo thời gian thực) Lịch sử sự kiện (lên đến 1.000 sự kiện có đánh dấu ngày và giờ) Quy trình dừng kì hít vào và dừng kì thở ra Tính năng bù rò rỉ khí (IntelliTrig) Phun khí dung (công nghệ khí nén) Tạm dừng máy có bộ đếm thời gian Tính năng hút đàm Bù trở kháng ống nội khí quản thở (TRC) Lưu dữ liệu/ các đồ thị vòng lặp Tính năng cai thở máy thông minh (SBT) &nbsp; Hiển thị trạng thái của máy thở (hình ảnh minh họa) Pin dự phòng: sử dụng liên tục 3.5 giờ. </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-08 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-08
2112 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Blood Gases | BG | Convergent Technologies GmbH & Co.KG | Đức | Convergent Technologies GmbH & Co.KG | Đức | ["2020"] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | Đức | Nhóm 3 |  |  | 662400000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích khí máu động mạch</p> | <p>Xét nghiệm PO2, PCO2, pH</p> | <p>QC 4 điểm</p> | <table> <tbody> <tr> <td width="200">pCO2, pO2, pH, barometric pressure</td> </tr> </tbody> </table> <p>QC 4 điểm</p> <p>Calib 2 điểm</p> | <p>Bảo hành 24 tháng, Bảo trì miễn phí hai tháng một lần</p> |  |  |  |  | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-11 | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-11
2113 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân 2 tay quay | HP-N200 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 24500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <ul> <li>Công dụng: Dùng để chăm sóc, cấp cứu, khám chữa bệnh cho bệnh nhân trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà,…</li> <li>Giường có chức năng nâng lưng, nâng gối, điều chỉnh bằng tay quay</li> <li>Điều chỉnh phần đỡ lưng và đỡ gối bằng tay quay độc lập và có thể xếp gọn khi không sử dụng.</li> <li>Thanh chắn giường: 04 bộ thanh chắn, chất liệu PP (polypropylene), có thể gập lên, xuống theo nhu cầu của người sử dụng</li> </ul> | <ul> <li>Giường &nbsp;chính: 01 Bộ</li> <li>Nệm giường: 01 cái</li> <li>Cọc truyền dịch: 01 cái</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-05 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
2114 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn soi đáy mắt | Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1205-P-2002 | 1205-P-2002 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 78000000 | t | Bộ | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p> Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1205-P-2002 (All Pupil II với vòng đội đầu LED. Cấu hình với 1945-P-1000 để cung cấp điện vĩnh viễn hoặc với 1945-P-1001 cho pin gắn trên thắt lưng / túi))</p><p><br></p><p> All - Pupil II Indirect Ophthalmoscope on Headband&nbsp;LED (Configure with 1945-P-1000 for permanent power supply, or with 1945-P-1001 for belt/pocket mounted battery)</p> | <p>Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1205-P-2002 (All Pupil II với vòng đội đầu LED. Cấu hình với 1945-P-1000 để cung cấp điện vĩnh viễn hoặc với 1945-P-1001 cho pin gắn trên thắt lưng / túi))</p><p><br></p><p>All - Pupil II Indirect Ophthalmoscope on Headband&nbsp;LED (Configure with 1945-P-1000 for permanent power supply, or with 1945-P-1001 for belt/pocket mounted battery)</p> |  | <p>Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1205-P-2002 (All Pupil II với vòng đội đầu LED. Cấu hình với 1945-P-1000 để cung cấp điện vĩnh viễn hoặc với 1945-P-1001 cho pin gắn trên thắt lưng / túi))</p><p><br></p><p>All - Pupil II Indirect Ophthalmoscope on Headband&nbsp;LED (Configure with 1945-P-1000 for permanent power supply, or with 1945-P-1001 for belt/pocket mounted battery)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
2115 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Đèn quang trùng hợp | Bộ đèn quang trùng hợp bre.Lux LED N2 | 14001010 | Bredent GmbH & Co. KG | Đức | Bredent GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 28554000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-03-31 | <p>Bộ đèn quang trùng hợp bre.Lux LED N2</p> |  |  | <p>Hand Lamp:</p> <p>U: 5VAC</p> <p>P: 5W</p> <p>Light range: 370-500mm</p> <p>Plug-in power unit-hand lamp:</p> <p>U: 100-240VAC</p> <p>P: 15W max</p> <p>Frq: 50/60Hz</p> <p>Output: 5V/3A</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18
2116 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD671R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 893628 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp mô Waugh, mảnh, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 200mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp mô Gillies</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2117 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Open-Tray Impression Coping 7 mmH - Ø4.3 | 70-1153-PRC0052 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2118 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | HAMILTON-G5 | HAMILTON-G5 | Hamilton Medical AG | Thụy Sĩ | Hamilton Medical AG | Thụy Sĩ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 1900000000 | t | Cái | true | 2021-01-08 | 2021-12-31 | <p>Máy giúp thở</p> | <p> </p> |  | <p> Máy chính gồm các mode thở: Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích ((S) CMV) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích (SIMV) Chế độ thở Điều khiển thể tích với chu kỳ kết thúc lưu lượng (VS) Chế độ thở điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực ((S) CMV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực ((S) SIMV+)) Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát áp lực (P-CMV) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát áp lực (P-SIMV) Chế độ thở trên Hai mức áp lực dương (DuoPAP) Chế độ thở trên Hai mức áp lực dương có tỉ số đảo ngược (APRV) Chế độ Tự thở (SPONT) Chế độ Cai thở máy thông minh (ASV) Chế thông thở không xâm lấn (NIV) Chế độ thở không xâm lấn có tần số dự phòng (NIV-ST) Các chức năng cơ bản của máy thở: Thông khí cho trẻ nhỏ từ ≤ 3 kg đến người lớn 139 kg. Màn hình MÀU, kích thước ≥ 15", thao tác cảm ứng. Dạng sóng: Áp lực, Lưu lượng, Thể tích, Ptrachea, Pes, Ptranspulm&nbsp;và đồ thị vòng lặp Áp lực/Thể tích, Áp lực/Lưu lượng, Thể tích/Lưu lượng. Bảng hiển thị thông minh: Phổi động, Trạng thái máy thở, Biểu đồ ASV, Bảng theo dõi các thông số phụ SMPs. Tính năng theo dõi và kiểm soát áp lực ống nội khí quản (IntelliCuff). Điều chỉnh tăng nhanh nồng độ Oxy. Cổng giao tiếp: thẻ CF, USB, DVI, COM (RS-232). Dynamic Lung (minh họa phổi theo thời gian thực). Lịch sử sự kiện (lên đến 1.000 sự kiện có đánh dấu ngày và giờ). Quy trình dừng kì hít vào và dừng kì thở ra. Tính năng bù rò rỉ khí (IntelliTrig). Phun khí dung (công nghệ khí nén). Tạm dừng máy có bộ đếm thời gian. Tính năng hút đàm. Theo dõi áp lực xuyên phổi (transpulmonary). Bù trở kháng ống nội khí quản thở (TRC). Lưu dữ liệu/ các đồ thị vòng lặp. Hiển thị trạng thái của máy thở (hình ảnh minh họa). Pin dự phòng: sử dụng liên tục 60 phút. </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-08 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-08
2119 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | SAKURA | SAKURA | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 55000 | t | Chai | false | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">- Tác dụng: Rửa sát khuẩn thường quy bề mặt dụng cụ thiết bị y tế, dùng trong y tế.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Làm ướt dụng cụ thiết bị y tế, lấy khăn sạch thấm ướt và lấy </span>SAKURA<span style="color: black;"> vừa đủ để tiến hành rửa bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch thấm đều trên bề mặt cần vệ sinh sát khuẩn. Rửa lại bằng nước sạch vô khuẩn, lau khô bằng khăn vô khuẩn (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây).&nbsp;</span></p> | <p><span style="color: black;">- Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 1% (w/w) và phụ gia vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Màu Xanh</li><li>Dạng lỏng</li><li>Dung tích 500ml</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-04-14 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-04-14
2120 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương Mini Titanium 8 lỗ cong chữ C | M: R-12-087-08 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2100000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp xương Mini Titanium 8 lỗ cong chữ C </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: M: R-12-087-08</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 8 lỗ cong chữ C,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 8 lỗ cong chữ C,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 8 lỗ cong chữ C,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Phụ lục danh mục chi tiết kèm theo</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2121 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | HAMILTON-C6 | Hamilton Medical AG | Thụy Sĩ | Hamilton Medical AG | Thụy Sĩ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 1700000000 | t | Cái | true | 2021-01-13 | 2021-12-31 | <p>Máy giúp thở</p> | <p>Máy chính với màn hình hiển thị 17" Hamilton 1 </p><p>Bộ theo dõi Áp lực Ống NKQ IntelliCuff Hamilton 1 </p><p>Máy phun khí dung tích hợp theo máy chính Hamilton 1 </p><p>Máy làm ấm khí thở vào F&amp;P / Hamilton 1 </p><p>Bình làm ẩm khí thở, dùng 1 lần F&amp;P / Hamilton 5 </p><p>Bộ dây thở, dùng 1 lần F&amp;P / Hamilton 5 </p><p>Cảm biến lưu lượng Hamilton 2 </p><p>Mặt nạ thở GGM / Hamilton 2 </p><p>Phổi giả Hamilton 1 </p><p>Giá treo dây thở Hamilton 1 </p><p>Dây nguồn Oxy Hamilton 1 </p><p>Dây nguồn AC Hamilton 1 </p><p>Pin dự phòng Hamilton 1 </p><p>Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh Hamilton 1 </p><p>Xe đẩy máy thở Hamilton 1 </p> | <p> Máy chính gồm các mode thở: Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích ((S) CMV) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích (SIMV) Chế độ thở điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) CMV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) SIMV+) Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát áp lực (PCV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát áp lực (PSIMV+) Chế độ thở trên Hai mức áp lực dương (DuoPAP) Chế độ thở trên Hai mức áp lực dương có tỉ số đảo ngược (APRV) Chế độ Tự thở (SPONT) Chế độ thông khí hỗ trợ thích ứng (ASV) Chế thông thở không xâm lấn (NIV) Chế độ thở không xâm lấn có tần số dự phòng (NIV-ST) Các chức năng cơ bản của máy thở: Thông khí cho trẻ nhỏ từ ≤ 3 kg đến người lớn 139 kg. Màn hình MÀU, kích thước&nbsp;≥ 17", thao tác cảm ứng. Tích hợp tua-bin bên trong để tạo khí nén áp lực cao. Dạng sóng: Áp lực, Lưu lượng, Thể tích, Áp lực thực quản, Áp lực xuyên phổi và đồ thị vòng lặp: Áp lực/Thể tích; Áp lực/Lưu lượng; Thể tích/Lưu lượng, Áp lực thực quản/Thể tích; Áp lực xuyên phổi/Thể tích. Bảng hiển thị thông minh: Phổi động, Trạng thái máy thở, Biểu đồ ASV, Bảng theo dõi các thông số phụ SMPs. Tính năng theo dõi và kiểm soát áp lực ống nội khí quản (IntelliCuff). Cổng giao tiếp: USB, DVI, COM, cổng gọi y tá Dynamic Lung (minh họa phổi theo thời gian thực) Lịch sử sự kiện (lên đến 1.000 sự kiện có đánh dấu ngày và giờ) Quy trình dừng kì hít vào và dừng kì thở ra Tính năng bù rò rỉ khí (IntelliTrig) Phun khí dung (công nghệ khí nén) Tạm dừng máy có bộ đếm thời gian Tính năng hút đàm Theo dõi áp lực xuyên phổi (Transpulmonary) Bù trở kháng ống nội khí quản thở (TRC) Lưu dữ liệu/ các đồ thị vòng lặp Hiển thị trạng thái của máy thở (hình ảnh minh họa) Tính năng cai thở máy thông minh (SBT) Pin dự phòng: sử dụng liên tục 90 phút. </p> | <p> Máy chính gồm các mode thở: Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích ((S) CMV) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích (SIMV) Chế độ thở điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) CMV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) SIMV+) Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát áp lực (PCV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát áp lực (PSIMV+) Chế độ thở trên Hai mức áp lực dương (DuoPAP) Chế độ thở trên Hai mức áp lực dương có tỉ số đảo ngược (APRV) Chế độ Tự thở (SPONT) Chế độ thông khí hỗ trợ thích ứng (ASV) Chế thông thở không xâm lấn (NIV) Chế độ thở không xâm lấn có tần số dự phòng (NIV-ST) Các chức năng cơ bản của máy thở: Thông khí cho trẻ nhỏ từ ≤ 3 kg đến người lớn 139 kg. Màn hình MÀU, kích thước&nbsp;≥ 17", thao tác cảm ứng. Tích hợp tua-bin bên trong để tạo khí nén áp lực cao. Dạng sóng: Áp lực, Lưu lượng, Thể tích, Áp lực thực quản, Áp lực xuyên phổi và đồ thị vòng lặp: Áp lực/Thể tích; Áp lực/Lưu lượng; Thể tích/Lưu lượng, Áp lực thực quản/Thể tích; Áp lực xuyên phổi/Thể tích. Bảng hiển thị thông minh: Phổi động, Trạng thái máy thở, Biểu đồ ASV, Bảng theo dõi các thông số phụ SMPs. Tính năng theo dõi và kiểm soát áp lực ống nội khí quản (IntelliCuff). Cổng giao tiếp: USB, DVI, COM, cổng gọi y tá Dynamic Lung (minh họa phổi theo thời gian thực) Lịch sử sự kiện (lên đến 1.000 sự kiện có đánh dấu ngày và giờ) Quy trình dừng kì hít vào và dừng kì thở ra Tính năng bù rò rỉ khí (IntelliTrig) Phun khí dung (công nghệ khí nén) Tạm dừng máy có bộ đếm thời gian Tính năng hút đàm Theo dõi áp lực xuyên phổi (Transpulmonary) Bù trở kháng ống nội khí quản thở (TRC) Lưu dữ liệu/ các đồ thị vòng lặp Hiển thị trạng thái của máy thở (hình ảnh minh họa) Tính năng cai thở máy thông minh (SBT) Pin dự phòng: sử dụng liên tục 90 phút. </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-13
2122 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Open-Tray Impression Coping 5 mmH - Ø5.0 | 70-1153-PRC0053 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2123 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | HAMILTON-C1neo | Hamilton Medical AG | Thụy Sĩ | Hamilton Medical AG | Thụy Sĩ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 995000000 | t | Cái | true | 2021-01-13 | 2021-12-31 | <p>Máy giúp thở </p> | <p>Máy chính tích hợp hệ thống nén khí bên trong máy Hamilton 1 </p><p>Máy phun khí Aerogen Aerogen 1 </p><p>Máy làm ấm khí thở vào F&amp;P /Hamilton 1 </p><p>Bình làm ẩm khí thở, dùng 1 lần F&amp;P /Hamilton 5 </p><p>Bộ dây thở, dùng 1 lần F&amp;P /Hamilton 5 </p><p>Cảm biến lưu lượng Hamilton 2 </p><p>Mặt nạ thở GGM / Hamilton 2 </p><p>Phổi giả Hamilton 1 </p><p>Giá treo dây thở Hamilton 1 </p><p>Dây nguồn Oxy Hamilton 1 Dây nguồn AC Hamilton 1 </p><p>Pin dự phòng Hamilton 1 </p><p>Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh Hamilton 1 </p><p>Xe đẩy máy thở Việt Nam 1 </p> |  | <p> Máy chính gồm các mode thở: Chế độ thở điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) CMV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) SIMV+) Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát áp lực (P-CMV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát áp lực (P-SIMV+) Chế độ Tự thở (SPONT) Chế độ Cai thở máy thông minh (ASV) Chế độ thở nCPAP qua mũi (nCPAP-PC) Chế độ thở không xâm lấn có tần số dự phòng (NIV/NIV-ST). Các chức năng cơ bản của máy thở: Thông khí cho trẻ sơ sinh từ ≤ 0.2 kg đến trẻ em và người lớn. Màn hình MÀU, kích thước&nbsp;≥ 8.0 inches, thao tác cảm ứng. Tích hợp tua-bin bên trong để tạo khí nén áp lực cao. Sử dụng được cả 2 nguồn oxy: Áp lực cao và áp lực thấp. Dạng sóng: Áp lực, Lưu lượng, Thể tích và đồ thị vòng lặp Áp lực/Thể tích, Áp lực/Lưu lượng, Thể tích/Lưu lượng. Bảng hiển thị thông minh: Phổi động, Trạng thái máy thở, Biểu đồ ASV, Bảng theo dõi các thông số phụ SMPs. Dynamic Lung (minh họa phổi theo thời gian thực) Lịch sử sự kiện (lên đến 1.000 sự kiện có đánh dấu ngày và giờ) Quy trình dừng kì hít vào và dừng kì thở ra Tính năng bù rò rỉ khí (IntelliTrig) Phun khí dung (công nghệ khí nén) Tạm dừng máy có bộ đếm thời gian Tính năng hút đàm Lưu dữ liệu/ các đồ thị vòng lặp Hiển thị trạng thái của máy thở (hình ảnh minh họa) Pin dự phòng: sử dụng liên tục 4 giờ. </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-13
2124 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | HAMILTON-T1 | Hamilton Medical AG | Thụy Sĩ | Hamilton Medical AG | Thụy Sĩ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN |  | Nhóm 3 |  |  | 1050000000 | t | Cái | true | 2021-01-13 | 2021-12-31 | <p>Máy giúp thở </p> | <p>Máy chính tích hợp hệ thống nén khí bên trong máy Hamilton 1 </p><p>Máy phun khí dung tích hợp theo máy chính Hamilton 1 </p><p>Bộ dây thở, dùng 1 lần Hamilton 5 </p><p>Cảm biến lưu lượng Hamilton 2 </p><p>Mặt nạ thở GGM / Hamilton 2 </p><p>Phổi giả Hamilton 1 </p><p>Dây nguồn Oxy Hamilton 1 </p><p>Dây nguồn AC Hamilton 1 </p><p>Pin dự phòng Hamilton 1 </p><p>Cáp nối nguồn DC với xe cứu thương Hamilton 1 </p><p>Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh Hamilton 1 </p><p>Xe đẩy máy thở Việt Nam 1 </p> |  | <p> Máy chính gồm các mode thở cơ bản: Chế độ thở điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) CMV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) SIMV+) Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát áp lực (P-CMV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát áp lực (P-SIMV+) Chế độ Tự thở (SPONT) Chế độ Cai thở máy thông minh (ASV) Các chức năng cơ bản của máy thở: Thông khí cho trẻ nhỏ từ ≤ 3kg đến người lớn 139kg. Màn hình MÀU, kích thước&nbsp;≥ 8.0 inches, thao tác cảm ứng. Tích hợp tua-bin bên trong để tạo khí nén áp lực cao. Sử dụng được cả 2 nguồn oxy: Áp lực cao và áp lực thấp. Dạng sóng: Áp lực, Lưu lượng, Thể tích và đồ thị vòng lặp Áp lực/Thể tích, Áp lực/Lưu lượng, Thể tích/Lưu lượng. Bảng hiển thị thông minh: Phổi động, Trạng thái máy thở, Biểu đồ ASV, Bảng theo dõi các thông số phụ SMPs. Dynamic Lung (minh họa phổi theo thời gian thực) Lịch sử sự kiện (lên đến 1.000 sự kiện có đánh dấu ngày và giờ) Quy trình dừng kì hít vào và dừng kì thở ra Tính năng bù rò rỉ khí (IntelliTrig) Phun khí dung (công nghệ khí nén) Tạm dừng máy có bộ đếm thời gian Tính năng hút đàm Hiển thị trạng thái của máy thở (hình ảnh minh họa) Pin dự phòng: dùng 4 giờ. Các tiêu chuẩn: IP24: Tiêu chuẩn chống shock và chống nước. EN 794-3 và ISO 10651-3: Tiêu chuẩn cấp cứu và vận chuyển. EN1789: Tiêu chuẩn dùng cho cứu thương. EN 13718-1: Tiêu chuẩn thiết bị dùng cho cấp cứu trên không. RTCA/DO -160G: Tiêu chuẩn dùng cho điều kiện trên không. </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-13
2125 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn, trẻ em | MONNAL T75 | Air Liquide Medical Systems S.A. | Pháp | Air Liquide Medical Systems S.A. | Pháp | ["2021"] | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 700000000 | t | Bộ | true | 2021-02-22 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY THỞ XÂM NHẬP VÀ KHÔNG XÂM NHẬP</strong></p><p class="ql-align-center">Model: <strong>Monnal T75</strong></p><p class="ql-align-center">Hãng sản xuất: <strong>Air Liquide/Pháp</strong></p><p> Xuất xứ: <strong>Pháp</strong></p> | <p> Máy chính kèm xe đẩy đồng bộ: 01 máy</p><p> Phụ kiện kèm theo bao gồm:</p><p> -&nbsp;Tay đỡ bộ dây thở: 01 Cái</p><p> - Bộ dây dẫn khí Ôxy: 01 Cái</p><p> -&nbsp;Van thở ra dùng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 01 Cái</p><p> - Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 01 Cái</p><p> <span style="color: black;">-&nbsp;Cảm biến ôxy tích hợp trong máy: 01 Cái </span></p><p> -&nbsp;Bộ làm ấm: 01 Cái</p><p> -&nbsp;Buồng làm ẩm dùng nhiều lần cho người lớn, trẻ em: 01 Cái</p><p> - Bộ dây thở cho người lớn bằng silicon kèm bẫy nước, dùng nhiều lần: 01 bộ</p><p> - Bộ dây thở trẻ em bằng silicon kèm bẫy nước, dùng nhiều lần: 01 bộ</p><p> - Mặt nạ thở không xâm nhập cỡ lớn, cỡ nhỏ, cỡ thường: 03 Chiếc</p><p> - Phổi giả để kiểm tra máy: 01 cái</p><p> - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt: 01 bộ</p><p> </p><p> </p> |  | <p>- MONNAL T75 với đầy đủ các mode thở, các tính năng ứng dụng trong hồi sức tích cực, hồi sức sau mỗ, trong cấp cứu </p><p>- Hỗ trợ thông khí cho bệnh nhân từ người lớn tới trẻ sơ sinh </p><p>- Tích hợp máy nén khí Tua bin bên trong mạnh mẽ vố lưu lượng đỉnh lên tới 200 lít/phút, giúp máy không cần máy nén khí riêng&nbsp;hoặc hệ thống khí Air trung tâm </p><p>- Màn hình cảm ứng chạm kích thước&nbsp;10.4 inchs </p><p>- Sử dụng cả hai phương thức thở xâm nhập và không xâm nhập </p><p><strong>* Các chức năng khác: </strong> </p><p>- Tính năng&nbsp;bù ống thở tự động, bù ống nội khí quản theo mức độ cài đặt cho thông khí kiểm soát thể tích (TUBE&nbsp; COMPENSATION) </p><p>- Chức năng hỗ trợ hút dịch thông minh&nbsp;với cung cấp ôxy theo FiO2 cài đặt cho cả chu kỳ trước và sau hút dịch&nbsp; </p><p>- Có liệu pháp điều trị ôxy dòng cao </p><p>- Tích hợp ắc quy trong&nbsp;với thời gian hoạt động từ 2,5 tới 3 giờ&nbsp;khi mất nguồn điện chính </p><p>- Nguồn cấp khí Ôxy: Cho phép sử dụng cả nguồn ôxy áp lực cao (2,8 tới 6,0 bar) và nguồn ôxy áp lực thấp (0- 1,5 bar) </p> | [5 empty] | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | 2021-02-22 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | 2021-02-22
2126 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | SAKURA | SAKURA | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 76000 | t | Chai | false | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">- Tác dụng: Rửa sát khuẩn thường quy bề mặt dụng cụ thiết bị y tế, dùng trong y tế.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Làm ướt dụng cụ thiết bị y tế, lấy khăn sạch thấm ướt và lấy </span>SAKURA<span style="color: black;"> vừa đủ để tiến hành rửa bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch thấm đều trên bề mặt cần vệ sinh sát khuẩn. Rửa lại bằng nước sạch vô khuẩn, lau khô bằng khăn vô khuẩn (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây).</span></p> | <p><span style="color: black;">- Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 1% (w/w) và phụ gia vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Màu Xanh</li><li>Dạng lỏng</li><li>Dung tích 1 lít</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-04-14 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-04-14
2127 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Evita V800 | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 1800000000 | t | Hệ thống | false | 2021-03-02 | 2022-03-02 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị sử dụng cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khả năng vận hành nhanh chóng và an toàn ngay cả trong những tình huống căng thẳng nhất nhờ vào việc truy cập menu trực quan vào cài đặt và dữ liệu lâm sàng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả dữ liệu bệnh nhân, báo động và xu hướng được ghi lại đầy đủ. Truy xuất thuận tiện qua giao diện USB.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chuyển đổi giữa các cấu hình nhiều chế độ xem bằng cách chạm bằng một ngón tay.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ đọc và điều hướng nhờ vào khái niệm màu sắc mới và màn hình cảm ứng bằng kính của chúng tôi.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn báo 360 ° trong màu ưu tiên báo động tương ứng và hiển thị từ mọi hướng.</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính với màn hình cảm ứn 01 cái.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến đo lưu lượng (flow sensor), sử dụng nhiều lần: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến đo lưu lượng cho trẻ sơ sinh: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Van thở ra kèm bẫy nước, sử dụng nhiều lần: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây thở cho trẻ em, sử dụng nhiều lần: 01 bộ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây thở cho trẻ sơ sinh, sử dụng nhiều lần: 01 bộ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt nạ thở cho trẻ em, sử dụng nhiều lần: 01 cái.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện thở NIV cho sơ sinh sử dụng 1 lần</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phổi giả: 01 cái.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ làm nóng khí thở vào: 01 cái.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Buồng làm ẩm khí thở vào cho người lớn: 01 cái.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Buồng làm ẩm khí thở vào cho trẻ em và trẻ sơ sinh: 01 cái.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay đỡ ống thở: 01 cái.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo bộ làm nóng khí thở vào: 01 cái.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nối cung cấp khí oxy: 01 cái.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nối cung cấp khí Air: 01 cái.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phun khí dung: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin trong (đã được gắn sẵn trong máy): 01 cái.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy có phanh hãm được thiết kế đồng bộ với máy chính: 01 cái.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>Xem thông tin sản phẩm đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-03-02 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-03-02
2128 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | BỘ TRỘN KHÍ THỞ | Neo2 BLEND (mã số: 2003FFJ / 2003FF) | Biomedical S.r.l | Mỹ | Biomedical S.r.l | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 140000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p>BỘ TRỘN KHÍ THỞ</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-11-12 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2021-03-17
2129 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở cấp cứu/di động | Oxylog VE300 | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Bộ | true | 2021-01-30 | 2022-01-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Thiết bị sử dụng cho bệnh nhân người lớn và trẻ em.</span></p><p class="ql-align-justify">- Với công nghệ thông khí đáng tin cậy, mạnh mẽ và hoạt động trực quan, thiết bị cung cấp sự hỗ trợ đáng tin cậy và an toàn trong trường hợp khẩn cấp.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Các đặc điểm cơ bản của thiết bị: </span></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Thiết bị bắt đầu bằng ba bước, mất ít hơn 10 giây</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Tiêu thụ oxy thấp nhờ vào công nghệ DuroFlow</span></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Các thông số cài sẵn để bắt đầu thông khí nhanh.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Màn hình cảm ứng màu rõ ràng</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nút lật màn hình xoay màn hình 180 °</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+&nbsp;Chế độ CPR có thể được lựa chọn với một phím tắt duy nhất.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Tay cầm mang tính công thái học ngay phía trên trọng tâm của thiết bị.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Có phím Start/ Standby: Để bật và tắt thiết bị và chuyển sang chế độ chờ (Standby mode).</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Có phím để tắt tín hiệu báo động âm thanh trong 2 phút</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Có khả năng tự kiểm tra tự động (Automatic self-test): Mỗi khi thiết bị được bật, thiết bị sẽ thực hiện tự kiểm tra tự động (Automatic self-test) liên quan đến kiểm tra tín hiệu báo động âm thanh cũng như kiểm tra thiết bị bên trong. Sau đó thiết bị sẽ chuyển sang chế độ chờ (Standby mode).</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Chế độ CPR theo dõi và hạn chế áp suất đường thở đến giá trị đặt trước. Thở vào không bị dừng lại sớm vì báo động đã được điều chỉnh cho phù hợp.</span></p> | <p>- Máy chính: 01 cái</p><p>- Dây thở, sử dụng nhiều lần: 01 bộ</p><p>- Van thở ra, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Cảm biến lưu lượng, sử dụng nhiều lần: 01 cái</p><p>- Phổi giả: 01 cái</p><p>- Dây nối khí oxy: 01 cái</p><p>- Pin trong: 01 cái</p><p>- Bộ nguồn AC/DC: 01 cái</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-30 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
2130 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng hơi nước | M20n-W | Hongik Medical Systems Corp | Hàn Quốc | Hongik Medical Systems Corp | Hàn Quốc | ["2021","2022","2023"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn |  | Nhóm 6 |  |  | 116500000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC </strong></p><p><strong style="color: black;">Model: M20n-W</strong></p><p><strong style="color: black;">Nhà sản xuất: HONGIK MEDICAL</strong></p><p><strong style="color: black;">Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong style="color: black;">Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485&nbsp;</strong></p> | <p><strong>Thiết bị đồng bộ 01 hệ thống bao gồm:</strong></p><p><br></p><p>+<span style="color: black;"> 01 Máy chính</span></p> | [7 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-04-26 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-04-26
2131 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn và trẻ em | Evita V600 | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-22 | 2021-11-22 | <p>Thông khí điều khiển thể tích liên tục (VC-CMV).</p><p> Thông khí điều khiển thể tích, bắt buộc ngắt quãng đồng thì (VC-SIMV).</p><p> Thông khí điều khiển thể tích, hỗ trợ điều khiển (VC-AC).</p><p> Thông khí điều khiển thể tích, đảm bảo thông khí phút bắt buộc (VC-MMV)&nbsp;</p><p> Thông khí điều khiển áp lực liên tục (PC-CMV).</p><p> Thông khí điều khiển áp lực, áp lực đường thở dương ở hai mức độ/ thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (PC-BIPAP/ SIMV+).</p><p> Thông khí điều khiển áp lực, bắt buộc ngắt quãng đồng thì (PC-SIMV).</p><p> Thông khí điều khiển áp lực, hỗ trợ điều khiển (PC-AC).</p><p> Thở tự nhiên với áp lực đường thở dương liên tục/ hỗ trợ áp lực (SPN-CPAP/PS).</p><p> AutoFlow/volume guarantee.:&nbsp;AutoFlow&nbsp;áp dụng cho các mode thở kiểm soát thể tích cung cấp thể tích khí lưu thông với áp lực thấp nhất có thể.</p> | <p>Máy chính với màn hình cảm ứng màu TFT 15,6 inch: 01 cái.<br /> Cảm biến đo lưu lượng (flow sensor), sử dụng nhiều lần: 01 bộ<br /> Van thở ra kèm bẫy nước, sử dụng nhiều lần: 01 bộ<br /> Dây thở cho người lớn và trẻ em, sử dụng nhiều lần: 01 bộ.<br /> Mặt nạ thở cho trẻ em, sử dụng nhiều lần: 01 cái.<br /> Mặt nạ thở cho người lớn, sử dụng nhiều lần: 01 cái.<br /> Bộ làm ấm khí thở vào: 01 cái.<br /> Buồng làm ẩm khí thở vào cho người lớn: 01 cái.<br /> Buồng làm ẩm khí thở vào cho trẻ em: 01 cái.<br /> Phổi giả: 01 cái.<br /> Tay đỡ ống thở: 01 cái.<br /> Giá treo bộ làm nóng khí thở vào: 01 cái.<br /> Dây nối cung cấp khí oxy: 01 cái.<br /> Dây nối cung cấp khí Air: 01 cái.<br /> Pin trong (đã được gắn sẵn trong máy): 01 cái.<br /> Xe đẩy có phanh hãm được thiết kế đồng bộ với máy chính: 01 cái.<br /> Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-11-17 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
2132 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Open-Tray Impression Coping 7 mmH - Ø5.0 | 70-1153-PRC0054 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 7mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2133 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo nhãn áp | Máy đo thị lực RT-600 | RT-600 | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 165000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-18 | 2021-03-31 | <p>Máy đo thị lực RT-600</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18
2134 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Open-Tray Impression Coping 5 mmH - Ø7.0 | 70-1153-PRC0055 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1260000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị lấy dấu khay mở</li><li>Làm bằng thép không gỉ</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li><li>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2135 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | MÁY ĐO HUYẾT ÁP | BPBIO320 | InBody Co., Ltd | Hàn Quốc | InBody Co., Ltd | Hàn Quốc |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 45000000 | t | Cái | true | 2020-11-24 | 2022-12-31 | <p>MÁY ĐO HUYẾT ÁP </p><p>Model: BPBIO320</p><p>- Hãng sản xuất: InBody Co., Ltd – Hàn Quốc</p><p>- Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2018</p><p>- Thiết bị đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, CE</p> | <p>- Máy chính</p><p> - Dây nguồn</p><p> - Bao đo (2 cái)</p><p> - Giấy in (2 cuộn) </p><p> - Sách hướng dẫn sử dụng.</p> | <p>- Máy chính</p><p> - Dây nguồn</p><p> - Bao đo (2 cái)</p><p> - Giấy in (2 cuộn) </p><p> - Sách hướng dẫn sử dụng.</p> | <p>- Phương thức đo lường: Oscillometric </p><p> - Phương pháp áp suất cao: Tự động điều áp bằng cách điều khiển tốc độ điều áp Air Micro Pump </p><p> - Phương pháp làm giảm áp: Ống xả của Micro Van </p><p> - Tạo áp lực bằngPhương Pháp đai: Áp lực cho phương pháp đai bằng bánh có động cơ, vận hành tự động </p><p> - Phạm vi đo lường: 0~300mmHg (Pressure), 30~240 bpm (Pulse) </p><p> - Tính chính xác: ±3mmHg (Pressure), 5% (Pulse) </p><p> - Kết quả đo lường: Huyết áp tâm thu và tâm trương huyết áp,nhịp tim </p><p> - Đo lường Thời gian: Trung bình 40sec. (30~60sec. Tùy thuộc vào tốc độ xung hoặc huyết áp) </p><p> - Đơn vị hiển thị: 1mmHg&nbsp;</p> | <p><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>BẢO HÀNH - BẢO TRÌ:</u></strong></p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-24 | Bộ Y tế | 2020-11-30
2136 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD239R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 835136 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp phẫu tích Cushing, mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 200mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2137 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống Elisa | Hệ thống Elisa tự động | Máy xét nghiệm Elisa tự động | Personal LAB | Adaltis S.r.l | Italy | Adaltis S.r.l | Italy | ["2021"] | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU | Italy | Nhóm 3 |  |  | 2200000000 | t | Cái | true | 2021-06-02 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm ELISA tự động&nbsp;</p><p>Model: Personal LAB</p><p>Hãng sản xuất: Adaltis S.r.l</p><p>Nước sản xuất: Ý</p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái</p><p>Bộ máy tính màn hình (Mua tại Việt Nam): 01 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Máy in Canon LBP2900 - Hãng sản xuất Canon - Xuất xứ: Trung Quốc (Mua tại Việt Nam) : 01 cái</p><p>&nbsp;Bộ lưu điện UPS - Online Santak C3K LCD (3 KVA / 2,7 KW) (Mua tại Việt Nam) : 01 cái</p><p>Bộ Hóa chất xét nghiệm ký sinh trùng đi kèm bao gồm các loại hóa chất sau: 01 Bộ</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU | 2021-06-02 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU | 2021-06-17
2138 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi thanh quản | Bộ đặt nội khí quản người lớn F.O., ánh sáng lạnh LED 2.5V, 3 lưỡi cong | ri-integral Macintosh | Rudolf Riester GmbH | Pakistan | Rudolf Riester GmbH | Đức | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân |  | Nhóm 4 |  |  | 22000000 | t | Bộ | true | 2021-07-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Với bóng đèn LED 2.5V cho ánh sáng trắng, sáng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bóng đèn tích hợp trong cán pin.</p><p class="ql-align-justify">- Truyền dẫn ánh sáng tối ưu nhờ sợi quang học với các bó sợi quang rất bền.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tuổi thọ dài với chu kỳ hấp tiệt trùng lưỡi ở 134°C trong 5 phút.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bó sợi thêm mạnh mẽ với một mặt cắt ngang là 17.3 mm đảm bảo cường độ ánh sáng tốt nhất có thể và độ bền.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tất cả lưỡi tương thích với tay cầm tuân theo tiêu chuẩn ISO 7376.</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">Code 8041:</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">- 01 Lưỡi cong Macintosh F.O. số 2</p><p class="ql-align-justify">- 01 Lưỡi cong Macintosh F.O. số 3</p><p class="ql-align-justify">- 01 Lưỡi cong Macintosh F.O. số 4</p><p class="ql-align-justify">- 01 Cán pin trung bao gồm bóng đèn LED 2,5V</p><p class="ql-align-justify">- 02 Cục pin</p><p class="ql-align-justify">- 01 Hộp đựng&nbsp;</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Lưỡi đèn đặt nội khí quản Fibre-optics:</strong></p><ul><li class="ql-align-justify">Lưỡi cong Macintosh F.O. số 2</li><li class="ql-align-justify">Lưỡi cong Macintosh F.O. số 3</li><li class="ql-align-justify">Lưỡi cong Macintosh F.O. số 4</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong>Cán tay cầm:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Sử dụng 2 pin trung loại C.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Cán pin đường kính: 28mm.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Cán tay cầm cho bộ đặt nội khí quản F.O. được cung cấp bao gồm bóng đèn.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Sử dụng bóng đèn LED 2.5V</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2021-07-02 | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2021-07-02
2139 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | Máy đo điện thính giác thân não, điện thính giác ổn định | GSI Audera Pro | Grason-Stadler, Inc. | Mỹ | Grason-Stadler, Inc. | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2070000000 | t | Bộ | true | 2021-03-13 | 2022-03-13 | <p>Máy đo điện thính giác thân não, điện thính giác ổn định</p> | <p>Thiết bị chính GSI Audera Pro: 01 cái</p><p>- Chân đề cho máy: 01 cái</p><p>- USB kết nối máy tính: 01 cái</p><p>- USB phần mềm: 01 bộ</p><p>- USB license và file hiệu chuẩn: 01 cái</p><p>- Tai nghe nhét trong: 01 bộ</p><p>- Chụp tai đo đường khí: 01 bộ</p><p>- Đầu đo đường xương: 01 bộ</p><p>- Cáp điện cực kết nối bệnh nhân (kết nối nhanh): 01 bộ</p><p>- Cáp điện cực kết nối bệnh nhân (kết DIN): 01 bộ</p><p>- Bộ khởi động EP: 01 bộ</p><p>- Cáp kiểm tra: 01 bộ</p><p>- Cáp I/O kỹ thuật số: 01 bộ</p><p>- Đầu đo OAE: 01 bộ</p><p>- Bộ kiểm tra đầu đo OAE: 01 bộ</p><p>- Dây điện cực: 04 dây</p><p>- Dây điện cực DIN: 05 dây</p><p>- Hộp hiển thị trở kháng từ xa: 01 hộp</p><p>- Bộ loa và ampli đo FF: 01 bộ</p><p>- Máy vi tính xách tay: 01 bộ</p><p>- Máy in phun mầu: 01 bộ</p><p>- Tài liệu HDSD (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2021-03-16 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2021-03-16
2140 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™Tapered Implant Anterior Esthetic Abutment Ø3.0 Implant | 70-1153-PRA0013 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1500000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2141 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH336R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1492094 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>&nbsp;Kẹp mạch máu Spencer-Wells, thẳng, đầu tù, dài 175mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu Kocher-Ochsner, thẳng, có răng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2142 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu động học | Aquariust LT | Laborie Medical Technologies | Canada | Laborie Medical Technologies | Canada |  | Công ty TNHH Thương mại Ánh Sáng Xanh |  | Nhóm 3 |  |  | 1630000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-03 | 2021-12-31 | <p>Máy đo Niệu động học</p><p>Hàng mới 100%</p><p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại Ánh Sáng Xanh | 2020-12-03 | Công ty TNHH Thương mại Ánh Sáng Xanh | 2021-06-21
2143 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Ống dây cho khí thay thế cho máy CV-24000/30000 | SC11-060 (18271-2102P) | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 1362000 | t | Cái | false | 2021-07-02 | 2021-10-02 | <p>Ống dây cho khí thay thế cho máy CV-24000/30000, code: 18271-2102P</p> | <p>Ống dây cho khí thay thế cho máy CV-24000/30000, code: 18271-2102P</p> |  | <p>Ống dây cho khí thay thế cho máy CV-24000/30000, code: 18271-2102P</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-02
2144 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | SAKURA | SAKURA | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 340000 | t | Can | false | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">- Tác dụng: Rửa sát khuẩn thường quy bề mặt dụng cụ thiết bị y tế, dùng trong y tế.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Làm ướt dụng cụ thiết bị y tế, lấy khăn sạch thấm ướt và lấy </span>SAKURA<span style="color: black;"> vừa đủ để tiến hành rửa bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch thấm đều trên bề mặt cần vệ sinh sát khuẩn. Rửa lại bằng nước sạch vô khuẩn, lau khô bằng khăn vô khuẩn (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây).</span></p> | <p><span style="color: black;">- Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 1% (w/w) và phụ gia vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Màu xanh</li><li>Dạng lỏng</li><li>Dung tích: 5 lít</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-04-14 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-04-14
2145 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở | Servo-i | Maquet | Thụy Điển | Maquet | Thụy Điển | ["2019"] | Công ty cổ phần Meditronic | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 1700000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <ul> <li>Máy&nbsp; mới 100%&nbsp; sản xuất năm&nbsp; 2019 trở đi.</li> <li>Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương.</li> <li>Điện nguồn sử dụng: 220V/50Hz</li> <li>Điều kiện môi trường làm việc:</li> </ul> <p>&nbsp;+ Nhiệt độ&nbsp;: ≥ 30°C</p> <p>+ Độ ẩm:&nbsp; ≥ 80%</p> | <ul> <li>Máy chính với màn hình LCD tích hợp: 01 bộ</li> <li>Bộ giây nối khí O2 và đầu nối: 01 bộ</li> <li>Bộ giây nối khí thường và đầu nối: 01 bộ</li> <li>Bộ ống thở dùng nhiều lần cho người lớn bằng silicon: 01 bộ</li> <li>Bộ ống thở dùng nhiều lần cho trẻ em bằng silicon: 01 bộ</li> <li>Bộ làm ẩm cho người lớn/trẻ em: 01 cái</li> <li>Phổi giả để kiểm tra máy: 01 chiếc</li> <li>Cần đỡ ống thở: 01 chiếc</li> <li>Dây nguồn: 01 chiếc</li> <li>Xe đẩy: 01 cái</li> <li>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 cái</li> </ul> <p><strong>Thở xâm nhập</strong></p> <ul> <li>Thở có điều khiển</li> </ul> <ul> <li>Điều khiển áp suất (PC) :Thở có điều khiển áp suất</li> <li>Điều khiển thể tích (VC): Thở có điều khiển thể tích: có thể đặt cấu hình theo các kiểu dòng lưu lượng</li> </ul> <ul> <li>VC có tương thích với lưu lượng</li> <li>VC không tương thích với lưu lượng</li> <li>VC với lưu lượng giảm dần</li> </ul> <ul> <li>PRVC</li> </ul> <ul> <li>Thở hỗ trợ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <ul> <li>Hỗ trợ áp suất (PS)/CPAP: Thở có hỗ trợ áp suất/ thở áp suất đường khí dương liên tục</li> <li>VS</li> </ul> <ul> <li>Thể kết hợp:&nbsp; Cùng với chế độ thở có điều khiển tương ứng</li> </ul> <ul> <li>SIMV(VC) +PS :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thở bắt buộc ngắt quãng đồng bộ dựa trên thở có điều khiển thể tích với hỗ trợ áp suất</li> <li>SIMV (PC) +PS :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thở bắt buộc ngắt quãng đồng bộ dựa trên thở có điều khiển áp suất với hỗ trợ áp suất</li> <li>SIMV (PRVC) +PS</li> </ul> <ul> <li>Bi-Vent/APRV: thở điều khiển áp suất điều chỉnh hai mức độc lập</li> </ul> <p><strong>Chế độ thở không xâm nhập NIV</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;NIV PC; NIV PS</p> | [7 empty] | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-13 | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-13
2146 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™Tapered Implant Anterior Esthetic Abutment Ø3.5/4.3 Implant | 70-1153-PRA0015 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1500000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li></ul> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2147 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập trẻ sơ sinh | Máy thở (Hệ thống trợ thở CPAP) | BC161 Bubble CPAP | Fisher & Paykel Healthcare Ltd | New Zealand | Fisher & Paykel Healthcare Ltd | New Zealand | ["2019","2020","2021"] | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | New Zealand | Nhóm null |  |  | 140000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-31 | 2021-06-30 | <p>Cấu hình cung cấp:</p><p>- Bộ làm ấm kèm cảm biến nhiệt độ và</p><p>lưu lượng: 01 bộ.</p><p>- Bộ lưu lượng kế oxy/ khí nén: 01 bộ</p><p>Nước sản xuất: Canada.</p><p>- Bộ tạo CPAP: 01 bộ.</p><p>- Bộ điều chỉnh áp lực: 01 bộ</p><p>Bộ dây thở dùng một lần: 01 bộ</p><p>- Bình làm ẩm khí thở: 01 chiếc.</p><p>- Ống nối tới mũi: 05 chiếc</p><p>- Chạc ba dẫn khí thở vào mũi các cỡ: 05 chiếc.</p><p>- Bộ cố định chạc ba các cỡ: 05 chiếc.</p><p>- Bộ gá CPAP: 01 bộ</p><p>- Bộ gá bình làm ẩm: 01 bộ.</p><p>- Dây dẫn khí Oxy/ Khí nén: 01 bộ.</p><p>- Bộ trộn khí: 01 bộ</p><p>Nước sản xuất: Việt Nam.</p><p>- Máy tạo khí: 01 bộ</p><p>Nước sản xuất: Việt Nam.</p><p>- Xe đẩy: 01 bộ</p><p>Nước sản xuất: Việt Nam.</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</p> | <p>Cấu hình cung cấp:</p><p>- Bộ làm ấm kèm cảm biến nhiệt độ và</p><p>lưu lượng: 01 bộ.</p><p>- Bộ lưu lượng kế oxy/ khí nén: 01 bộ</p><p>Nước sản xuất: Canada.</p><p>- Bộ tạo CPAP: 01 bộ.</p><p>- Bộ điều chỉnh áp lực: 01 bộ</p><p>Bộ dây thở dùng một lần: 01 bộ</p><p>- Bình làm ẩm khí thở: 01 chiếc.</p><p>- Ống nối tới mũi: 05 chiếc</p><p>- Chạc ba dẫn khí thở vào mũi các cỡ: 05 chiếc.</p><p>- Bộ cố định chạc ba các cỡ: 05 chiếc.</p><p>- Bộ gá CPAP: 01 bộ</p><p>- Bộ gá bình làm ẩm: 01 bộ.</p><p>- Dây dẫn khí Oxy/ Khí nén: 01 bộ.</p><p>- Bộ trộn khí: 01 bộ</p><p>Nước sản xuất: Việt Nam.</p><p>- Máy tạo khí: 01 bộ</p><p>Nước sản xuất: Việt Nam.</p><p>- Xe đẩy: 01 bộ</p><p>Nước sản xuất: Việt Nam.</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</p> |  | <p>Cấu hình cung cấp:</p><p>- Bộ làm ấm kèm cảm biến nhiệt độ và</p><p>lưu lượng: 01 bộ.</p><p>- Bộ lưu lượng kế oxy/ khí nén: 01 bộ</p><p>Nước sản xuất: Canada.</p><p>- Bộ tạo CPAP: 01 bộ.</p><p>- Bộ điều chỉnh áp lực: 01 bộ</p><p>Bộ dây thở dùng một lần: 01 bộ</p><p>- Bình làm ẩm khí thở: 01 chiếc.</p><p>- Ống nối tới mũi: 05 chiếc</p><p>- Chạc ba dẫn khí thở vào mũi các cỡ: 05 chiếc.</p><p>- Bộ cố định chạc ba các cỡ: 05 chiếc.</p><p>- Bộ gá CPAP: 01 bộ</p><p>- Bộ gá bình làm ẩm: 01 bộ.</p><p>- Dây dẫn khí Oxy/ Khí nén: 01 bộ.</p><p>- Bộ trộn khí: 01 bộ</p><p>Nước sản xuất: Việt Nam.</p><p>- Máy tạo khí: 01 bộ</p><p>Nước sản xuất: Việt Nam.</p><p>- Xe đẩy: 01 bộ</p><p>Nước sản xuất: Việt Nam.</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</p> | [5 empty] | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | 2021-03-31 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | 2021-03-31
2148 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu thuật | EB232R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 8503538 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp gắp sỏi mật Desjardins, cong, khớp vít, dài 225mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp ống mật Lahey (Sweet) , cong, dài 200mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2149 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm HbA1C | LabonaCheck A1c HbA1c Analyzer | MH200 | Green Cross Medis Corp. | Hàn Quốc | Green Cross Medis Corp. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 40740000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <p>Máy phân tích HbA1c.</p> <p>Các tính năng:&nbsp;</p> <p>- Màn hình màu cảm ứng</p> <p>- Hướng dẫn sử dụng bằng âm thanh</p> <p>- Tích hợp máy in nhiệt</p> <p>- Phương pháp đo: Boronic Acid Affinity</p> <p>- Thể tích lấy mẫu: Máu toàn phần 5uL</p> <p>- Dải đo: 4 ~ 5%</p> | <p>Cấu hình bao gồm:</p> <ul> <li>1 Máy chính MH200</li> <li>1 nguồn Adapter</li> <li>1 cuộn giấy in nhiệt</li> <li>1 sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh</li> <li>01 <em>Pipetter 25 µl</em></li> <li><em>24 Capillary tube 5 µl</em></li> <li><em>24 HbA1c test kit</em></li> </ul> |  | <p>Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>+ Màn hình hiển thị: Màn hình màu cảm ứng 3,5 inch</p> <p>+ Tổng thời gian phân tích: &lt; 3 phút</p> <p>+ Thời gian đo: 7 giây</p> <p>+ Phương pháp đo: Phản xạ quang học</p> <p>+ Bộ nhớ lưu trữ: 300 kết quả đo</p> <p>+ Đơn vị đo: % hoặc mmol/mol</p> <p>+ Môi trường làm việc: Nhiệt độ: 15 ~ 35oC / Độ ẩm: 15 ~ 75%</p> <p>+ Máy in: Tích hợp máy in nhiệt</p> <p>+ Kích thước: 178 x 195 x 75 mm</p> <p>+ Trọng lượng: 730g (chưa bao gồm Adapter nguồn)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-05 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG | 2020-11-11
2150 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn tắm trẻ sơ sinh | BTS - 04 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 160000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-26 | 2022-12-31 | <p>Bồn tắm trẻ sơ sinh với thiết kế màu trắng sáng sang trọng phù hợp với không gian bệnh viện.</p><p>Thiết bị được làm bằng nhựa tổng hợp polyster đúc nguyên khối, phủ lớp gelcoat men sứ chống ố, nấm mốc và kháng khuẩn.</p> | <p>+ Kích thước : tự chọn</p><p>+ Điện áp: 220V/50Hz</p><p>+ Màn hình: LCD</p><p>Hiển thị nhiệt độ nước ra, Hiển thị nhiệt độ cài đặt, Hiển thị số vòi chảy, Hiển thị thời gian sửa + dụng đèn UV.</p><p>+ Điện áp: 220V/50Hz</p><p>+ Số lượng chậu tắm: 2 cái</p><p>+ Vòi xả tự động : inox 304 - 02 chiếc</p><p>+ Cảm biến hồng ngoại : 02 chiếc</p><p>+ Van nước điện từ: 02 bộ</p><p>+ Tủ đỡ bồn: 2 ngăn</p><p>+ Đồng hồ hiển thị nhiệt độ, độ ẩm phòng: 01 bộ</p><p>+ Cảm biến mở, tắt vòi nước thông minh + công tắc gối: 1 bộ</p><p>+ Hệ thống lọc: 01 bộ</p><p>+ Bộ xử lý nước bằng tia cực tím UV : 8 gallon</p><p>+ Bình nóng lạnh: 01 bộ</p><p>+ Loại bình : trực tiếp 9000W</p><p>+ Có cảnh báo thời gian hoạt động của đèn cực tím UV</p><p>+ Hệ thống làm nóng nước bằng công nghệ hồng ngoại, Hệ thống chống tràn nước.</p> |  | <p>+Kích thước : tự chọn</p><p>+ Bồn rửa chậu : Dài 600mm x rộng 400mm x sâu 180mm</p><p>+ Điện áp: 220V/ 50Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2021-04-26 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2021-04-26
2151 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Nẹp giữ gối tập đi dài 35cm (gỗ) | PN-NG35D | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 136500 | t | Cái | true | 2021-07-02 | 2022-12-31 | <p>Nẹp giữ gối tập đi dài 35cm (gỗ)</p> | <p>Nẹp giữ gối tập đi dài 35cm (gỗ)</p><p>- Vải bọc thanh gỗ cứng</p><p>- Giữ vững khớp gối khi tập đi,</p> |  | <p>Nẹp giữ gối tập đi dài 35cm (gỗ)</p><p>- Vải bọc thanh gỗ cứng</p><p>- Giữ vững khớp gối khi tập đi,</p><p>- Cố định khớp gối, có thể cố định xương cẵng chân, xương đùi trong trường hợp gãy kín ở mức độ nhẹ hoặc trong các trường hợp sơ cấp cứu khi chấn thương .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-07-02 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-07-02
2152 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở không xâm nhập người lớn | MÁY GIÚP THỞ | iTernIS Base | HEYER Medical AG | Mỹ | HEYER Medical AG | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đức | Nhóm 3 |  |  | 720000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: iTernIS BASE</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Heyer Medical AG.</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Đức</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Máy chính</li><li>Vòi kết nối O2, 3 Mtr., ISO32, Mối nối vít vặn DISS, DIN plug</li><li>Vòi kết nối, 3 Mtr., ISO32, Mối nối vít vặn DISS, DIN plug</li><li>Mạch ( ống ) thở người lớn phổ biến</li><li>Mạch ( ống ) thở trẻ em phổ biến</li><li>Thùng đựng chuyển máy</li><li>Xe đẩy dùng cho máy thở</li><li>Tay đỡ mạch ( ống ) cho bệnh nhân</li><li>Bản lề cho tay dỡ</li><li>Vòi kết nối AIR 0,8 mtr., ISO32, DISS-DISS</li><li>Máy hút ẩm VH-1500, 220V</li><li>Buồng máy tạo ẩm có thể dùng lại cho người lớn, trẻ em.</li></ul><p>01 Hướng dẫn sử dụng</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04
2153 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™Tapered Implant Anterior Esthetic Abutment Ø5.0 Implant | 70-1153-PRA0017 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1500000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li></ul> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li></ul> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li></ul> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2154 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn tắm trẻ sơ sinh | BTS - 01 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 135000000 | t | Chiếc | false | 2021-04-26 | 2022-12-31 | <p>Bồn tắm trẻ sơ sinh với thiết kế màu trắng sáng sang trọng phù hợp với không gian bệnh viện.</p><p>Thiết bị được được làm bằng nhựa tổng hợp polyster đúc nguyên khối, phủ lớp gelcoat men sứ chống ố, nấm mốc, kháng khuẩn.</p> | <p><br></p><p>+ Kích thước : Dài 2150mm x rộng 810mm x Cao 1700mm</p><p>+ Điện áp: 220V/50Hz</p><p>+ Màn hình: LCD</p><p>Hiển thị nhiệt độ nước ra, Hiển thị nhiệt độ cài đặt, Hiển thị số vòi chảy, Hiển thị thời gian sửa + dụng đèn UV</p><p>+ Số lượng chậu tắm: 1 cái</p><p>+ Vòi xả tự động : inox 304 - 01 chiếc</p><p>+ Cảm biến hồng ngoại : 01 chiếc</p><p>+ Van nước điện từ: 02 bộ</p><p>+ Hệ thống lọc: 01 bộ</p><p>+ Bộ xử lý nước bằng tia cực tím UV : 8 gallon</p><p>+ Tủ đỡ bồn: 2 ngăn</p><p>+ Bình nóng lạnh: 01 bộ</p><p>+ Loại bình : trực tiếp 6000W</p><p>+ Có cảnh báo thời gian hoạt động của đèn cực tím UV</p><p>+ Hệ thống làm nóng nước bằng công nghệ hồng ngoại, Hệ thống chống tràn nước</p> |  | <p>+ Kích thước : Dài 2150mm x rộng 810mm x Cao 1700mm</p><p>+ Điện áp: 220V/50Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2021-04-26 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2021-04-26
2155 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Posterior Esthetic Abutment Ø5.0 | 70-1153-PRA0019 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1500000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li></ul><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2156 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp cố định H-6166 | H-6166 | Albert Heiss GmbH & Co. KG | Đức | Albert Heiss GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 8715000 | t | Cái | true | 2020-12-02 | 2021-03-31 | <p>Kẹp cố định H-6166</p><p>Moody Fixation Forceps, 1x2 teeth, 0,5 mm, with lock right</p> | <p>Kẹp cố định H-6166</p><p>Moody Fixation Forceps, 1x2 teeth, 0,5 mm, with lock right</p> |  | <p>Kẹp cố định H-6166</p><p>Moody Fixation Forceps, 1x2 teeth, 0,5 mm, with lock right</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-02 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-02
2157 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở không xâm nhập trẻ sơ sinh | Máy trợ thở hồi sức sơ sinh | Beluga-V1 | Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Và Dịch Vụ Y Tế (MTTS) | Việt Nam | Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Và Dịch Vụ Y Tế (MTTS) | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụ y tế (MTTS) | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 78750000 | t | Chiếc | true | 2020-10-21 | 2022-01-01 | <p>&nbsp;</p><p>Bộ hồi sức sơ sinh chữ T là một thiết bị độc lập nhằm cung cấp luồng khí áp lực dương trong quá trình hồi sức cho trẻ sơ sinh</p><p>Bộ trộn khí, cài đặt PEEP / PIP đều được tích hợp trên thiết bị nhỏ gọn này. Máy có pin tích hợp duy trì 4 tiếng khi sử dụng mà không cần kết nối với nguồn điện dễ dàng khi sử dụng khi di chuyển bệnh nhân, trong phòng NICU và bên ngoài bệnh viện trong các tình huống khẩn cấp</p> | <p>- Máy chính</p> <p>- Túi đựng Silicon</p> <p>- Dây thở</p> |  | <table id="tablepress-0411"> <tbody> <tr> <td><strong>ích thước và Trọng lượng</strong></td> <td>Kích thước đơn vị (Tổng thể)</td> <td>20 cm x 22 cm x 10 cm</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Kích thước vận chuyển (Đóng hộp)</td> <td>30 cm x 25 cm x 15 cm</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Trọng lượng</td> <td>1.5kg</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Tổng trọng lượng</td> <td>2.0kg</td> </tr> <tr> <td><strong>Thống số kỹ thuật hoạt động</strong></td> <td>Đặc điểm về nguồn</td> <td>100 - 240 VAC, 50-60 Hz</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Áp kế chính xác</td> <td>± 0.5 cm H2O</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Áp lực PIP</td> <td>5 - 50 cm H2O</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Áp lực PEEP</td> <td>1 - 20 cm H2O</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Cung cấp nồng độ oxy</td> <td>21 - 100%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Máy nén khí tích hợp</td> <td>Quạt thổi</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Pin</td> <td>Li-ion, 12V-4000mAh</td> </tr> <tr> <td><strong>Thông số về môi trường</strong></td> <td>Nhiệt độ hoạt động</td> <td>0ºC to +40ºC</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Độ ẩm</td> <td>0% to 90% RH</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Nhiệt độ lưu kho</td> <td>-20ºC to +60ºC</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Độ ẩm lưu kho</td> <td>0% to 90% RH</td> </tr> <tr> <td><strong>Quy định</strong></td> <td>&nbsp;</td> <td>EN 60601-1:2006/A1:2013</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>EN 60601-1-2:2015</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụ y tế (MTTS) | 2020-10-21 | Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụ y tế (MTTS) | 2020-11-19
2158 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 4D 4 đầu dò | Arietta 65 | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | Hitachi Ltd. | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-21 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm chẩn đoán dùng siêu âm ổ bụng, tim mạch, sản&nbsp;khoa, 4D</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-21 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-04-26
2159 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn tắm trẻ sơ sinh | BTS - 03 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 120000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-26 | 2022-12-31 | <p>Bồn tắm trẻ sơ sinh với thiết kế màu trắng sáng sang trọng phù hợp với không gian bệnh viện.</p><p>Thiết bị được làm bằng nhựa tổng hợp polyster đúc nguyên khối, phủ lớp gelcoat men sứ chống ố, nấm mốc và kháng khuẩn.</p> | <p><span style="color: black;">Kích thước : 1500 x 810 x 1200mm</span></p><p><span style="color: black;"> Bồn rửa chậu : 600 x 400x 180mm</span></p><p><span style="color: black;"> Màn hình: LCD</span></p><p><span style="color: black;">Hiển thị nhiệt độ nước ra</span></p><p><strong> </strong>Hiển thị nhiệt độ cài đặt</p><p>Hiển thị số vòi chảy</p><p>Hiển thị thời gian sửa dụng đèn UV</p><p>Điện áp: 220V/50Hz</p><p><span style="color: black;">Số lượng chậu tắm: 1 cái</span></p><p><span style="color: black;">Vòi xả tự động&nbsp;: inox&nbsp;304 - 01 chiếc</span></p><p><span style="color: black;"> Cảm biến hồng ngoại : 01 chiếc</span></p><p><span style="color: black;"> Van nước điện từ: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">Tủ đỡ bồn: 1 ngăn</span></p><p><span style="color: black;"> Đồng hồ hiển thị nhiệt độ, độ ẩm phòng: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;"> Cảm biến mở, tắt vòi nước thông minh + công tắc gối: 1 bộ</span></p><p><span style="color: black;"> Bộ lọc thô : 01 bộ </span></p><p><span style="color: black;"> Bộ xử lý nước bằng tia cực tím UV : 8 gallon</span></p><p><span style="color: black;"> Bình nóng lạnh : 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;"> Loại bình : trực tiếp 6000W</span></p><p><span style="color: black;"> Có cảnh báo thời gian hoạt động của đèn cực tím UV</span></p><p><span style="color: black;"> </span></p><p><span style="color: black;"> </span></p><p><br></p><p><span style="color: black;"> </span></p> |  | <p><span style="color: black;">Kích thước : 1500 x 810 x 1200mm</span></p><p><span style="color: black;"> Bồn rửa chậu : 600 x 400x 180mm</span></p><p>Điện áp: 220V/50 Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2021-04-26 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2021-04-26
2160 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh công nghệ LED | Hyled 8600/8600 | Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd | Trung Quốc | Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 750000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-11 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>TÍNH NĂNG KỸ THUẬT</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>ĐÈN MỔ TREO TRẦN 2 CHÓA CÔNG NGHỆ LED 160.000/160.000 LUX</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: Hyled 8600/8600</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng sản xuất: Mindray</strong></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn mổ treo trần 2 chóa công nghệ LED kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chóa đèn tích hợp bảng điều khiển đồng bộ: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ gá trần cho đèn mổ: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm khử trùng được: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối nguồn chính cho đèn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-05-11 | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-05-11
2161 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo thị trường tự động | Thị trường kế tự động | APS-6000BER | Chongqing Kanghuaruiming Science Technology Co., Ltd | Trung Quốc | Chongqing Kanghuaruiming Science Technology Co., Ltd | Trung Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 210000000 | t | Bộ | true | 2021-04-26 | 2021-12-31 | <p>Máy đo thị trrường tự động</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG | 2021-04-26 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG | 2021-04-26
2162 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Dụng cụ sạc dùng cho đèn soi đáy mắt & đèn soi bóng đồng tử 1941-P-1341 | 1941-P-1341 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm null |  |  | 6500000 | t | Cái | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p>Dụng cụ sạc dùng cho đèn soi đáy mắt &amp; đèn soi bóng đồng tử 1941-P-1341</p><p><br></p><p>Lithium Mini Charger (Required for All Lithium units)</p> | <p>Dụng cụ sạc dùng cho đèn soi đáy mắt &amp; đèn soi bóng đồng tử 1941-P-1341</p><p><br></p><p>Lithium Mini Charger (Required for All Lithium units)</p> |  | <p>Dụng cụ sạc dùng cho đèn soi đáy mắt &amp; đèn soi bóng đồng tử 1941-P-1341</p><p><br></p><p>Lithium Mini Charger (Required for All Lithium units)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
2163 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa AX 200 | AX 200 | Balio Diagnostics | Pháp | Balio Diagnostics | Pháp | ["2020"] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 700000000 | t | Cái | true | 2021-05-19 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa hoàn toàn tự động, truy cập ngẫu nhiên các xét nghiệm sinh hóa bằng phương pháp trắc quang</p> | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động</p> |  | <p><span class="ql-cursor">﻿</span>Kích cỡ: Phần máy chính : 415 x 565 x 385 mm và 32 kg</p> |  |  |  | Bảo hành 24 tháng, bảo trì định kỳ 02 tháng/01 lần |  | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2021-05-19 | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2021-06-07
2164 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu thuật | EB233R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 8503538 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp gắp sỏi mật Desjardins, cong, khớp vít, dài 225mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp ống mật Lahey (Sweet) , cong, dài 200mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2165 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy tách chiết ADN/ARN | Khay thu hồi nucleic acid - Sentosa® SX Microplates 96/V | Sentosa® SX Microplates 96/V - 400030 | Macherey Nagel | Đức | Vela Operations Singapore Pte Ltd | Singapore | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Đức | Nhóm 4 |  |  | 15000000 | t | Hộp | true | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p>Khây thu hồi nucleic acid (Sentosa® SX Microplates 96/V)</p> | <p>-Khây thu hồi nucleic acid (Sentosa® SX Microplates 96/V </p><p>_Đóng gói 80 cái </p> |  | <p>-Khây thu hồi nucleic acid (Sentosa® SX Microplates 96/V </p><p>_Đóng gói 80 cái </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-04-14 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-04-14
2166 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™Tapered Implant 15° Anterior Esthetic Abutment Ø3.0 Implant | 70-1153-PRA0009 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Nghiêng 15 độ</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Nghiêng 15 độ</li></ul> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Nghiêng 15 độ</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Nghiêng 15 độ</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2167 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Posterior Esthetic Abutment Ø7.0 Implant | 70-1153-PRA0021 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1500000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2168 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy gây mê | Máy gây mê kèm thở, có theo dõi khí mê | Máy gây mê kèm thở trộn khí điện tử, có theo dõi khí mê | WATO EX-55 pro | Shenzhen Mindray Scientific Co. Ltd | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Scientific Co. Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1200000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-11 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>TÍNH NĂNG KỸ THUẬT MÁY GÂY MÊ TRỘN KHÍ ĐIỆN TỬ, CÓ THEO DÕI KHÍ MÊ</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model/Ký mã hiệu: WATO EX-55 Pro</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng sản xuất: Mindray</strong></p> | <p><strong><em>Máy gây mê kèm thở và các phụ kiện đi kèm:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng 15 inch:&nbsp;01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến dòng chảy:02 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây cấp khí nén:&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây cấp Oxy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống hấp thụ CO2:&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ thải khí mê:&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình bốc hơi :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bình</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây ống thở, sử dụng nhiều lần:&nbsp;01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mask thở sử dụng nhiều lần:01 bộ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng bóp :&nbsp;&nbsp;01 chiếc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối đo khí mê và phụ kiện tích hợp trên máy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 khối</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy và hệ thống bánh xe với khóa bánh và các ngăn kéo để đồ: 01 bộ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bộ cung cấp khí oxy phụ trợ tích hợp trong máy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Móc đỡ dây thở:&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng :&nbsp;&nbsp;01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-05-11 | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-05-11
2169 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch | Ecoaspir | Kare Medikal ve Analitik Cihazlar San.ve Tic.Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Kare Medikal ve Analitik Cihazlar San.ve Tic.Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 14000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>- Máy hút dịch xách tay Ecoaspir được thiết kế đặc biệt nhẹ và thoải mái khi sử dụng tại nhà. Bình đựng dịch 1000 ml dùng một lần có phao ngắt chống tràn.</p> <p>- Khả năng hút chân không cao, 550 mmHg</p> <p>- Nhỏ và nhẹ, thiết kế di động</p> <p>- Tích hợp bộ lọc vi khuẩn</p> <p>- Phao ngắt chống tràn</p> <p>- Bình đựng dịch 1000 ml dùng một lần</p> <p>- Tùy chọn: model dùng pin</p> | <p>- 01 máy chính</p> <p>- 01 bình đựng dịch</p> <p>- 01 dây hút dịch</p> |  | <p>- Thể tích bình: 1000 ml</p> <p>- Phao an toàn: tích hợp van</p> <p>- Hút chân không tối đa: 550 mmHg</p> <p>- Hút chân không tối thiểu: 100 mmHg</p> <p>- Tốc độ hút: 18 lít/phút</p> <p>- Điện áp: 220 V/AC 50 Hz</p> <p>- Công suất: 80W</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED | 2020-11-11 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED | 2020-11-11
2170 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu thuật | EB234R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 8503538 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp gắp sỏi mật Desjardins, cong, khớp vít, dài 225mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp ống mật Lahey (Sweet) , cong, dài 200mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2171 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng điện thủy lực | UniBase 30 | Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd | Trung Quốc | Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 600000000 | t | Cái | true | 2021-05-11 | 2021-12-31 | <p><strong>TÍNH NĂNG KỸ THUẬT BÀN MỔ ĐIỆN THỦY LỰC</strong></p><p class="ql-align-center"><strong><em>Model: UniBase 30</em></strong></p><p class="ql-align-center"><strong><em>Hãng sản xuất: Mindray</em></strong></p> | <p class="ql-align-justify"> <strong><em><u>Bàn mổ và các phụ kiện: </u></em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đỡ đầu kèm đệm : 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đỡ lưng kèm đệm : 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đỡ mông kèm đệm: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đỡ tay kèm đệm: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đỡ chân kiểu tách đôi kèm đệm&nbsp;: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn che gây mê: 01 cái</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đai cố định bệnh nhân&nbsp;: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển cầm tay&nbsp;: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin theo máy&nbsp;: 01 cái</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn&nbsp;: 01 cái</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng&nbsp;: 01 bộ</p><p> </p> | [7 empty] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-05-11 | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-05-11
2172 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 3 Tesla | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 3 Tesla | Magnetom VIDA | Siemens Healthcare GmbH | Đức | Siemens Healthcare GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 89000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-09 | 2021-06-09 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhãn hiệu/Chủng loại: <strong>MAGNETOM Vida</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất:<strong> Siemens Healthcare GmbH</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: theo đơn đặt hàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-01-09 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-01-09
2173 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở di động người lớn | Máy thở di động HT70plus | HT70PM-SY-EU | Covidien | Ireland | Covidien LLC | Mỹ | ["2020"] | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT | Ireland | Nhóm 3 |  |  | 628324785 | t | Cái | true | 2020-11-09 | 2021-11-08 | <p>Máy mới 100%</p> | <p>'Máy thở HT70:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Máy chính : 01 bộ<br /> Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm 01 máy chính:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ trộn oxy/khí nén 35 - 65 psig (2.4 - 4.5 Bar) : 01 bộ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ trộn oxy/khí nén lưu lượng thấp 1 – 10 L/min: 01 bộ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bình làm ấm và ẩm khí thở : 01 bộ&nbsp;<br /> (Mua lẻ trong nước)<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ dây thở dùng nhiều lần cho người lớn: 01 bộ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ dây thở dùng nhiều lần cho trẻ em: 01 bộ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phổi giả dùng nhiều lần người lớn: 01 chiếc<br /> (Mua lẻ trong nước)<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phổi giả dùng nhiều lần trẻ em: 01 chiếc<br /> (Mua lẻ trong nước)<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Van thở ra sử dụng nhiều lần có thể tiệt trùng : 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cảm biến lưu lượng thở ra : 01 chiếc<br /> - Dây dẫn oxy: 01 bộ</p> |  | <p>&nbsp;Điện áp làm việc: 100 - 240 VAC, Max 2A, 50/60 Hz<br /> &nbsp;DC: 12 - 24 VDC, Max 5A<br /> Môi trường hoạt động:<br /> &nbsp;Nhiệt độ môi trường tối đa: &nbsp;40°C<br /> &nbsp;Độ ẩm môi trường tối đa: 95%</p> | [5 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11
2174 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương Mini Titanium 6 lỗ cong chữ C | M: R-12-087-06 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1840000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp xương Mini Titanium 6 lỗ cong chữ C </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: M: R-12-087-06</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 6 lỗ cong chữ C,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 6 lỗ cong chữ C,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 6 lỗ cong chữ C,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Phụ lục danh mục chi tiết kèm theo</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2175 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy Laser Excimer | Wavelight ARF Premix Gas | 100884250 | Linde Gas Singapore Pte Ltd | Mỹ | Linde Gas Singapore Pte Ltd | Mỹ |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 200000000 | t | Bình | true | 2021-05-11 | 2022-12-31 | <p> Hình trụ tròn</p><p> - Kích thước: Chiều dài 30 cm ± 0.1, đường kính 5 cm ±0.1</p><p> - Trọng lượng:≤ 0,6 kg</p><p> - Kết cấu vật liệu:Nhôm</p><p> Hoặc đặc tính kỹ thuật tương đương là tương thích với máy mổ tật khúc xạ Allegretto Wave Eye</p><p> </p> | <p> Hình trụ tròn</p><p> - Kích thước: Chiều dài 30 cm ± 0.1, đường kính 5 cm ±0.1</p><p> - Trọng lượng:≤ 0,6 kg</p><p> - Kết cấu vật liệu:Nhôm</p><p> Hoặc đặc tính kỹ thuật tương đương là tương thích với máy mổ tật khúc xạ Allegretto Wave Eye</p><p> </p> |  | <p> Hình trụ tròn</p><p> - Kích thước: Chiều dài 30 cm ± 0.1, đường kính 5 cm ±0.1</p><p> - Trọng lượng:≤ 0,6 kg</p><p> - Kết cấu vật liệu:Nhôm</p><p> Hoặc đặc tính kỹ thuật tương đương là tương thích với máy mổ tật khúc xạ Allegretto Wave Eye</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-05-11 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-05-11
2176 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở di động người lớn | Máy thở di động | EMV+ | Zoll Medical Corporation. | Mỹ | Zoll Medical Corporation. | Mỹ | ["2020"] | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2021-03-31 | <p>- Là loại máy được thiết kế chuyên cho việc vận chuyển, cấp cứu. </p><p>- Có thể sử dụng cho dải bệnh nhân rộng, </p><p>- Sử dụng chức năng hiển thị thông minh thông báo và hướng dẫn người dùng</p><p>- Giao diện người dùng thân thiện – trực diện, dễ sử dụng</p><p><br></p><p><br></p> | <p>Máy thở EVM+: 01 cái</p><p>Túi đựng máy: 01 cái</p><p>Dây nguồn: 01 cái</p><p>Dây thở: 01 thùng</p><p>Mặt nạ thở dùng 1 lần: 01 thùng</p><p>Dây giữ mặt nạ: 01 túi</p><p>Phụ kiện đo SpO2: 01 bộ</p><p>Dây sạc: 01 cái</p><p>Phổi giả: 01 cái</p><p>Xe đẩy: 01 cái</p><p>Giá treo dây thở: 01 cái</p><p>Tài liệu HDSD: 01 cái</p><p><br></p><p><br></p> |  | <p>- Kích thước nhỏ gọn : rộng 20.3 cm, dài 31.8 cm, cao : 11.4 cm</p><p>- Cận nặng dưới 4.5 kg, sử dụng dễ dàng trong vận chuyển, xe cứu thương, trong điều kiện khắc nghiệt</p><p>-&nbsp;Màn hình LCD có thể nhìn thấy trong tất cả các điều kiện ánh sáng</p><p>-&nbsp;Có màn hình hiển thị các thông số thở với kích thước: 108 x 56 mm</p><p>- Mode thở: AC, CPAP, SIMV</p><p>- Thể tích khí lưu thông: 50 – 1500 ml, +/- 10%</p><p>- Tần số thở: 1 – 60 lần/phút</p><p>- Tỷ lệ I:E: 1:1 đến 1:99.9</p><p>- Thời gian thở vào: 0.3 – 3 giây</p><p>- FiO2: 21 to 100% +/- 3%&nbsp;</p><p>- PEEP: 0-25cmH2O</p><p>- Độ nhạy trigger: -6 đến -0.5 cmH2O</p><p>- Lưu lượng dòng hít vào tối đa: 55psi (-25%/ +20%)</p><p>- Áp lực đỉnh: 10-80 cmH2O</p><p>-&nbsp;Bộ nguồn DC 12-28 VDC</p><p>-&nbsp;Bộ nguồn AC: 100 - 240V AC 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;Pin&nbsp;Lithium ion (Li Ion) 14,8V bên trong , với dung lượng 6.6 Ah (sạc đầy, pin cung cấp trong vòng 10h với mức cài đặt mặc định của nhà sản xuất).</p><p>-&nbsp;Thời gian hoạt động của Pin : 10 giờ</p><p>-&nbsp;Thời gian sạc đầy 90% : 2 giờ</p><p>-&nbsp;Máy thở có thể gửi các báo động và hướng dẫn cách giải quyết các báo động sao cho an toàn nhất cho người bệnh. Có 3 mức báo động: báo động cao, báo động trung bình, báo động thấp</p><p>-&nbsp;Có thể cài đặt các ngưỡng báo động mặc định, giúp có thể áp dụng ngay cho bệnh nhân sau khi khởi động máy</p><p>-&nbsp;Giới hạn áp lực cao trên đường thở: 20-100 cmH2O</p><p>-&nbsp;Giới hạn áp lực thấp trên đường thở: tắt, 3-35 cmH2O</p><p>-&nbsp;Cảnh báo giới hạn trên của nhịp thở: tắt, 2-60 BPM</p><p>-&nbsp;Cảnh báo giới hạn dưới của nhịp thở: 2-40 BPM</p><p>-&nbsp;Dãy Led cảnh báo có các màu sắc: Đỏ, vàng và xanh </p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | 2020-11-23 | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | 2020-11-23
2177 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở di động người lớn | Máy Thở Di Động | Meditec 1700 | Meditec International England Limited | Anh | Meditec International England Limited | Anh |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Anh | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-03 | 2021-12-31 | <p>MÁY THỞ DI ĐỘNG</p><p>Model: 1700</p><p>Hãng sản xuất: MEDITEC ENGLAND</p><p>Nước sản xuất: Anh</p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp&nbsp;:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây thở bệnh nhân (Người lớn): 1 bộ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt nạ không xâm lấn (NIV): 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến oxy: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến lưu lượng: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn, cầu chì, pin&nbsp;: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phổi giả người lớn: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chân đế: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng: 1 quyển</p> | [7 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-03 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2021-03-31
2178 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở di động người lớn | Máy thở dùng cho xe ô tô cứu thương | OSIRIS3 | Air Liquide Medical Systems S.A. | Pháp | Air Liquide Medical Systems S.A. | Pháp | ["2020"] | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;&nbsp;</p> | <p>Máy chính</p> <p>Bộ dây dẫn khí Ôxy</p> <p>Van thở ra dùng nhiều lần, hấp tiệt trùng được</p> <p>Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần, hấp tiệt trùng được</p> <p>Dây thở cho người lớn bằng silicon, dùng nhiều lần&nbsp;</p> <p>Phổi giả để kiểm tra máy</p> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV</p> |  | <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | 2021-01-04 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | 2021-01-04
2179 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở di động người lớn | Máy thở cho xe cứu thương | pNeuton S | Airon Corporation | Mỹ | Airon Corporation | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN |  | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-25 | 2021-04-30 | <p>pNeuton là một máy thở vận chuyển được thiết kế để dùng trên xe cứu thương.&nbsp;Tăng oxy hoá khi vận chuyểnThiết kế vững chắc và sử dụng khí mà không cần điện.</p><p>&nbsp;</p> | <p>Máy chính: 01 chiếc<br /> Dây thở người lớn loại dùng nhiều lần:<br /> 01 chiếc<br /> Mặt nạ thở người lớn loại dùng nhiều lần:<br /> 01 chiếc<br /> Túi đựng máy: 01 chiếc<br /> Bình oxy (mua tại Việt Nam): 01 chiếc<br /> Hướng dẫn sử dụng Việt-Anh: 01 bộ<br /> Thông số kỹ thuật: Chi tiết xem bản đính</p> |  | <h2><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">·Dùng cho bệnh nhân trẻ em và người lớn với trọng lượng &gt; 23kg</span></span></h2> <h2><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">·Hệ thống lưu lượng cho thở tự nhiên tới 140L/phút</span></span></h2> <h2><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">·Các chế độ thở: CMV, IMV, CPAP, giới hạn áp lực</span></span></h2> <h2><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">·Tần số thể tích bắt buộc là cố định ở 36L/phút</span></span></h2> <h2><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">·Tương thích với phòng chụp cộng hưởng từ: cường độ từ trường lên tới 1.5 T, không gian trường gradient 260G/cm, nguồn 250 V RF</span></span></h2> <h2><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">·Yêu cầu áp lực khí đầu vào: 55 psi +/- 15 psi (3.8 bar +/- 1 bar)</span></span></h2> <h2><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">·Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về máy thở vận chuyển: ASTM: máy thở dùng cho cấp cứu (F 1100-90) và ISO: máy thở cho y tế, phần 3 (EN 794-3:1999)</span></span></h2> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-25 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-03-15
2180 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở di động người lớn | Hệ thống làm ẩm thở oxy dòng cao | VUN-001 | Vincent Medical | Trung Quốc | Vincent Medical | Trung Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 200000000 | t | Cái | true | 2021-02-22 | 2021-12-31 | <p><strong><em>Máy thở oxy dòng cao</em></strong></p><p><em>Model: </em><strong>VUN-001</strong></p><p><em>Hãng phân phối: PATCO</em></p><p><em>Hãng sản xuất: Vincent Medical </em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi tốc độ dòng chảy:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10-60 LPM (chế độ người lớn)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2-25 LPM (chế độ nhi)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sản lượng ẩm: tuân thủ tiêu chuẩn 80601-2-74</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi nhiệt độ điểm sương:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 – 37 độ C. +- 2 (chế độ người lớn)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 – 34 độ C. +- 2 (chế độ nhi)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi nồng độ oxy: 21%-95% chính xác +- 5%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức áp suất âm thanh: =&lt; 50 dB(A)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện đầu vào: 100-240V, 50-60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 2.8 +- 0.2 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 243mm x 220mm x 170mm</p><p>Tiêu chuẩn: IEC/EN 60601-1. IEC/EN 60601-1-2. ISO 80601-2-74</p><p><strong>Phụ kiện thay thế:</strong></p><p>01 Bộ bao gồm:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình làm ẩm tự bù nước</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây thở có làm ấm, ẩm</p><p>Gọng mũi</p> | <p><strong><em>Máy thở oxy dòng cao</em></strong></p><p><em>Model: </em><strong>VUN-001</strong></p><p><em>Hãng phân phối: PATCO</em></p><p><em>Hãng sản xuất: Vincent Medical </em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi tốc độ dòng chảy:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10-60 LPM (chế độ người lớn)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2-25 LPM (chế độ nhi)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sản lượng ẩm: tuân thủ tiêu chuẩn 80601-2-74</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi nhiệt độ điểm sương:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 – 37 độ C. +- 2 (chế độ người lớn)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 – 34 độ C. +- 2 (chế độ nhi)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi nồng độ oxy: 21%-95% chính xác +- 5%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức áp suất âm thanh: =&lt; 50 dB(A)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện đầu vào: 100-240V, 50-60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 2.8 +- 0.2 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 243mm x 220mm x 170mm</p><p>Tiêu chuẩn: IEC/EN 60601-1. IEC/EN 60601-1-2. ISO 80601-2-74</p><p><strong>Phụ kiện thay thế:</strong></p><p>01 Bộ bao gồm:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình làm ẩm tự bù nước</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây thở có làm ấm, ẩm</p><p>Gọng mũi</p> |  | <p><strong><em>Máy thở oxy dòng cao</em></strong></p><p><em>Model: </em><strong>VUN-001</strong></p><p><em>Hãng phân phối: PATCO</em></p><p><em>Hãng sản xuất: Vincent Medical </em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi tốc độ dòng chảy:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10-60 LPM (chế độ người lớn)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2-25 LPM (chế độ nhi)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sản lượng ẩm: tuân thủ tiêu chuẩn 80601-2-74</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi nhiệt độ điểm sương:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 – 37 độ C. +- 2 (chế độ người lớn)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 – 34 độ C. +- 2 (chế độ nhi)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi nồng độ oxy: 21%-95% chính xác +- 5%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức áp suất âm thanh: =&lt; 50 dB(A)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện đầu vào: 100-240V, 50-60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 2.8 +- 0.2 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 243mm x 220mm x 170mm</p><p>Tiêu chuẩn: IEC/EN 60601-1. IEC/EN 60601-1-2. ISO 80601-2-74</p><p><strong>Phụ kiện thay thế:</strong></p><p>01 Bộ bao gồm:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình làm ẩm tự bù nước</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây thở có làm ấm, ẩm</p><p>Gọng mũi</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần phân phối và đầu tư Patco | 2021-02-22 | Công ty cổ phần phân phối và đầu tư Patco | 2021-05-11
2181 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Pin Lithium-ion dùng cho đèn soi đáy mắt & đèn soi bóng đồng tử (loại 3.6V) EP39-18918 | EP39-18918 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 6500000 | t | Cái | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p>Pin Lithium-ion dùng cho đèn soi đáy mắt &amp; đèn soi bóng đồng tử (loại 3.6V) EP39-18918</p><p>Lithium Battery 3.6V</p> | <p> Pin Lithium-ion dùng cho đèn soi đáy mắt &amp; đèn soi bóng đồng tử (loại 3.6V) EP39-18918</p><p>Lithium Battery 3.6V</p> |  | <p> Pin Lithium-ion dùng cho đèn soi đáy mắt &amp; đèn soi bóng đồng tử (loại 3.6V) EP39-18918</p><p>Lithium Battery 3.6V</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
2182 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Ống hút phẫu thuật | GF862R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 4176593 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Ống hút Pool, thẳng, dài 225mm, đường kính số 30, đường kính 10mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Ống hút phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2183 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™Tapered Implant 15° Anterior Esthetic Abutment Ø3.5/4.3 Implant | 70-1153-PRA0010 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Nghiêng 15 độ</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Nghiêng 15 độ</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Nghiêng 15 độ</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Nghiêng 15 độ</li></ul><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2184 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở di động trẻ sơ sinh | Máy thở di động | Port+ | HEYER Medical AG | Đức | HEYER Medical AG | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | Đức | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Cái | true | 2021-05-04 | 2022-05-04 | <p>- Đáp ứng được đầy đủ các tình huống khác nhau, hoàn thiện chất lượng chăm sóc, thoải mái của bệnh nhân và hiệu quả điều trị</p><p>- Sử dụng cho các đối tượng bệnh nhân đa dạng từ người lớn đến trẻ em (cân nặng &gt;3.5kg).</p><p>- Máy thở vận hành bằng khí nén, điều khiển điện tử.</p><p>- Tích hợp các chế độ thở đa năng:</p><p>+ Chế độ kiểm soát thể tích và áp lực</p><p>+ Chế độ thở xâm nhập và không xâm nhập</p><p>+ SPON/PSV, CPAP</p><p>- Cải tiến:</p><p>+ FiO2 có thể điều chỉnh liên tục từ 40% đến 100%</p><p>+ Hiển thị dạng sóng: Áp lực - Thời gian, Lưu lượng- Thời gian</p><p>+ Báo động yên lặng</p><p>+ Tự động kiểm tra trước khi sử dụng</p><p>+ Thông khí dự phòng ngưng thở</p><p>- Các thao tác thực hiện trong hô hấp (thông khí)</p><p>+ Bóp bóng bằng tay</p><p>+ Giữ kỳ thở vào</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Máy chính với màn hình hiển thị</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Bộ ống thở 1.2 mét</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Van thở</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Mặt nạ thở người lớn</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Mặt nạ elbow</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Mặt nạ headband cho người lớn</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Phổi giả, 1L</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Cảm biến FiO2</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Ắc quy tích hợp trong máy</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Đai an toàn giữ bình oxy</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Bình khí ôxy ≥ 2 Lít </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Dây nối oxy</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Túi đựng xách tay</span></p><p><span style="color: black;">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng</span></p> |  | <p class="ql-align-justify">- Mode thở:</p><p class="ql-align-justify">+ Hỗ trợ/kiểm soát thể tích với thở sâu ( A/C-V with Sigh)</p><p class="ql-align-justify">+ Hỗ trợ/kiểm soát áp lực (A/C-P)</p><p class="ql-align-justify">+ Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì- kiểm soát thể tích ( SIMV-V)</p><p class="ql-align-justify">+ Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì - kiểm soát áp lực (SIMV-P)</p><p class="ql-align-justify">+ Thở tự nhiên/ hỗ trợ áp lực SPONT/PSV</p><p class="ql-align-justify">+ Thông khí áp lực thở dương liên tục CPAP</p><p class="ql-align-justify">+ Bóp bóng bằng tay</p><p class="ql-align-justify">- Thông số cài đặt:</p><p class="ql-align-justify">+ Thể tích khí lưu thông Vt: 0-2000 ml</p><p class="ql-align-justify">+ Pinsp: 0-50 cmH2O +Psupp: 0-50 cmH2O</p><p class="ql-align-justify">+ CPAP (NIV): 0-50 cmH2O</p><p class="ql-align-justify">+ PEEP: 0-30 cmH2O</p><p class="ql-align-justify">+ Trigger áp lực: -20 - 0 cmH2O + Trigger lưu lượng: 2-30 L/phút</p><p class="ql-align-justify">+ Tần số thở:</p><p class="ql-align-justify">1-120 bpm (A/C); 1-40 bpm (SIMV)</p><p class="ql-align-justify">+ Tỷ lệ I: E 4:1- 1:10</p><p class="ql-align-justify">+ Thời gian tạm dừng (Tpause): 0.5s</p><p class="ql-align-justify">+ Nồng độ O2: 40-100%</p><p class="ql-align-justify">+ Lưu lượng thở vào: tối đa, 90L/phút</p><p class="ql-align-justify">- Dữ liệu màn hình: thông khí phút (MV), thể tích khí lưu thông (VT), tần số thở (f), nồng độ O2 thở vào (FiO2), Áp lực đường thở đỉnh (Ppeak), áp lực dương cuối kỳ thở ra (PEEP)</p><p class="ql-align-justify">- Cài đặt báo động: </p><p class="ql-align-justify">+ MV cao: tắt, 1-25L+ MV thấp: tắt, 0-24L</p><p class="ql-align-justify">+ FiO2 cao: tắt, 50-100%+ FiO2 thấp: tắt, 35-99%</p><p class="ql-align-justify">+ Áp lực đường thở cao (High Paw): 0-80 cmH2O+ Áp lực đường thở thấp (Low Paw): 0-40 cmH2O</p><p class="ql-align-justify">+ Lỗi nguồn AC: cung cấp khí giảm</p><p class="ql-align-justify">+ Thiếu hụt oxy: MV cao</p><p class="ql-align-justify">+ Pin yếu: không thông khí</p><p class="ql-align-justify">+ Ngưng thở: CP cao</p><p class="ql-align-justify">+ Màn hình màu: 5'' TFT</p><p class="ql-align-justify">+ Cổng kết nối: RS 232</p><p class="ql-align-justify">+ Thời gian chạy pin: tối thiểu 4.5 giờ</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn điện: </p><p class="ql-align-justify">+ Nguồn chính: 110 - 240V (50 - 60Hz )</p><p class="ql-align-justify">+ Nguồn dự phòng: pin loại Nickel-cadmium, chạy tối thiểu 4.5 giờ</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-05-04 | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-05-04
2185 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu tổng quát 3 đầu dò | Arietta 65 | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 3 |  |  | 1550000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-22 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm chẩn đoán dùng trong siêu âm ổ bụng, phần nông, tim mạch, sản phụ khoa</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-22 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-04-26
2186 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | OXY9WAVE | OXY9WAVE | Bionet Co., Ltd. | Hàn Quốc | Bionet Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô |  | Nhóm null |  |  | 15000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Máy đo SPO2</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-04-26
2187 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu -tHb Eschweiler - CombiLine | CombiLine | Eschweiler GmbH & Co. KG | Đức | Eschweiler GmbH & Co. KG | Đức | ["2018","2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 390000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-11-11 | <p>Hệ thống xét nghiệm khí máu&nbsp;COMBILINE rất đáng giá. Gọn nhẹ, đầy đủ chức năng và ổn định cao. Hệ thống COMBILINE cung cấp cho khách hàng một khái niệm tổng hợp đã được chứng minh. Việc kết hợp sử dụng hóa chất hiệu chuẩn và hóa chất khí máu&nbsp;rất đơn giản, chính xác đem đến một sự ổn định cao. Hệ thống xét nghiệm luôn sẵn sàng sử dụng, thực hiện lấy mẫu khi cần. Vì thế, hệ thống xét nghiệm khí máu COMBILINE dễ dàng sử dụng.</p><p>Tính linh hoạt là một lợi thế rõ ràng trong sự phát triển vượt bậc về y học ngày nay. Bạn có thể chọn 10 thông số có sẵn một cách dễ dàng và tùy chọn theo nhu cầu của mình.</p><p>Việc thay thế liên tục&nbsp;là không cần thiết khi hệ thống COMBILINE đạt được sự ổn định cần thiết, điện cực dễ dàng thay thế, tuổi thọ cao và bảo trì dễ dàng.</p> | <ol> <li><strong>Cấu hình cơ bản:</strong></li> </ol> <p>- Máy in nhiệt&nbsp; + bộ đọc Barcode Reader gắn bên trong máy</p> <p>- 01 Bộ điện cực khí máu (pO2, pCO2, pH)</p> <p>- 01 bộ điện cực Hb ( Hemoglobin )</p> <p>- 05 Cuộn giấy in nhiệt</p> <p>- 01 Bộ dây nối điện</p> <p>- 01 bộ sách hướng dẫn sử dụng máy</p> <p><strong>Đặc tính kỹ thuật:</strong></p> <ul> <li>Máy xét nghiệm nhanh, dễ sử dụng và đáng tin cậy.</li> <li>Thế hệ là loại máy xét nghiệm tại giường và Labs , đáp ứng kỹ nghệ mới cho người sử dụng</li> <li>Cấu trúc gắn kết các loại sensor tự chọn nâng cấp đo được 04 thông số khí máu.</li> <li>Các thông số đo của máy gồm có: pH, PCO<sub>2</sub>, PO<sub>2 </sub>, tHb.</li> <li>Hệ thống máy chuẩn tự động</li> <li>Màn ảnh rộng trong suốt kèm phím màng</li> <li>Cổng hút mẫu tự động qua kim tiêm và ống mau quản</li> <li>Nhập dữ liệu mẫu qua cách đọc bằng barcode</li> <li>Hệ thống quản lý bệnh án và dữ liệu QC</li> <li>Hệ thống truyền dữ liệu qua kết nối cổng RS 232</li> </ul> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN | 2020-11-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN | 2021-05-28
2188 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Cây truyền dịch di động | SWP-133 | Sowha Inc. | Hàn Quốc | Sowha Inc. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA |  | Nhóm null |  |  | 5500000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p><strong>CÂY TRUYỀN DỊCH DI ĐỘNG</strong></p> <p><em>Model: SWP-133</em></p> <p><em>Nhà sản xuất: SOWHA INC</em></p> <p><em>Xuất xứ: Hàn Quốc</em></p> <p><em>Đạt tiêu chuẩn: ISO</em></p> | <p>01 cây truyền dịch</p> <p>01&nbsp;Đế&nbsp;</p> <p>01 Tay đẩy</p> | <p>01 cây truyền dịch</p> <p>01&nbsp;Đế&nbsp;</p> <p>01 Tay đẩy</p> <p>01 Giá đỡ bình oxy</p> <p>01 Giỏ đựng đồ</p> | <ul> <li>Kích thước: : Ф550 × 1300-2100 (H) mm</li> <li>Thân chính: làm bằng thép không gỉ</li> </ul> <p><em>• Ngoài: Ống không gỉ Ф 25 × 1,5t</em></p> <p><em>• Trong: Ống không gỉ Ф 19 × 1,5t</em></p> <ul> <li>Vật liệu:</li> </ul> <p style="margin-left:23.3pt;"><em>• Móc treo: Thép không ghỉ Ф6, 2 móc treo</em></p> <p style="margin-left:23.3pt;"><em>• Tay nắm: Nhựa ABS</em></p> <p><em>• Đế: Ф 510 nhựa tổng hợp nylon và sợi thủy tinh, màu xám, 5 bánh xe đôi, có khóa.</em></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-13
2189 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM035R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 4887544 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mang kim De Bakey Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 180mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim De Bakey, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2190 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Nẹp gối tập đi dài 40 cm (gỗ) | PN-NG40D | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 147000 | t | Cái | true | 2021-07-02 | 2022-12-31 | <p>Nẹp gối tập đi dài 40 cm (gỗ)</p> | <p>Nẹp gối tập đi dài 40 cm (gỗ)</p><p>- Vải bọc thanh gỗ cứng</p><p>- Giữ vững khớp gối khi tập đi,</p> |  | <p>Nẹp gối tập đi dài 40 cm (gỗ)</p><p>- Vải bọc thanh gỗ cứng</p><p>- Giữ vững khớp gối khi tập đi,</p><p>- Cố định khớp gối, có thể cố định xương cẵng chân, xương đùi trong trường hợp gãy kín ở mức độ nhẹ hoặc trong các trường hợp sơ cấp cứu khi chấn thương .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-07-02 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-07-02
2191 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện trị liệu đa năng | Multitronic MT-5 | EIE | Ba Lan | EIE | Ba Lan | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 289000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-20 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị được chia thành nhiều cấu hình khác nhau cho từng mục đích sử dụng, có thể sử dụng thêm chức năng siêu âm, kích thích nói nuốt, điện xung, điện phân 2 kênh và chẩn đoán điện, điện xung kết hợp với siêu âm hoặc riêng biệt,&nbsp;thiết bị có thể nâng cấp lên&nbsp;giao diện hiển thị&nbsp;bằng Tiếng Việt để dễ dàng sử dụng.</p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp theo máy cơ bản:</strong></p> <p>01x Máy chính&nbsp;</p> <p>01x Dây nguồn</p> <p>01x Dây cáp kích thích điện đen</p> <p>02x Điện cực cao su chì 60x60mm</p> <p>02x Miếng làm ẩm điện cực 60x60mm</p> <p>02x Dây buộc co dãn</p> <p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp theo máy:</strong></p> <p>01x Máy chính kèm màn hình cảm ứng và phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt</p> <p>01x Dây nguồn</p> <p>01x Dây cáp kích thích điện đen</p> <p>01x Dây cáp kích thích điện trắng</p> <p>04x Điện cực cao su chì 60x60mm</p> <p>04x Miếng làm ẩm điện cực 60x60mm</p> <p>04x Điện cực thép 9x9mm</p> <p>04x Miếng làm ẩm điện cực thép 9x12mm</p> <p>01x Điện cực bút tay cầm nhựa kèm miếng làm ẩm điện cực</p> <p>01x Bộ làm ẩm điện cực bút</p> <p>04x Dây buộc co dãn</p> <p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> <p>01x Đầu phát siêu âm đa tần 5cm2</p> <p>01x Lọ gel điều trị siêu âm</p> <p>01x Giá đỡ đầu phát</p> <p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> | <ul> <li>Thiết bị hiện đại dùng cho điện xung, siêu âm điều trị</li> <li>Thực hiện được 2 phác đồ điều trị đồng thời</li> <li>Màn hình cảm ứng màu kích thước 4.3 icnh và 9 nút bấm chức năng</li> <li>Bộ điều khiển và đầu dò được thiết kế hiện đại, có nhiều lựa chọn màu sắc</li> <li>Có sẵn các chương trình điều trị đặt trước cho các phương pháp điều trị phổ biến</li> <li>Dễ dàng lưu trữ các chương trình do người dùng thiết lập</li> <li>Điều chỉnh độc lập các thông số điều trị</li> <li>Tính năng điều chỉnh quạt để giảm tiếng ồn và bớt tiêu hao điện năng</li> <li>Thời gian và số lần điều trị được thống kê lại</li> <li>Có thể sự dụng cho việc điều trị tại nhà</li> </ul> | <p>Giá của sản phẩm có thể giảm so với cấu hình được lựa chọn, tính năng của sản phẩm và chính sách bảo hành, bảo trì, duy tu theo yêu cầu của chủ đầu tư</p> | Dây điện cực, điện cực, đầu phát siêu âm, dây co dãn |  |  | Bảo hành, bảo trì, duy tu | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-10-20 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-11-11
2192 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn soi đáy mắt | Bộ đèn soi đáy mắt và soi bóng đồng tử 1427-P-1102 | 1427-P-1102 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 39000000 | t | Bộ | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p> Bộ đèn soi đáy mắt và soi bóng đồng tử 1427-P-1102 (loại 3.6V, bóng LED, chưa bao gồm bộ sạc)</p><p><br></p><p> Professional Ophthalmoscope LED &amp; LED Streak Retinoscope Set c/w 3.6v Lithium Battery (requires charger)</p> | <p> Bộ đèn soi đáy mắt và soi bóng đồng tử 1427-P-1102 (loại 3.6V, bóng LED, chưa bao gồm bộ sạc)</p><p><br></p><p> Professional Ophthalmoscope LED &amp; LED Streak Retinoscope Set c/w 3.6v Lithium Battery (requires charger)</p> |  | <p> Bộ đèn soi đáy mắt và soi bóng đồng tử 1427-P-1102 (loại 3.6V, bóng LED, chưa bao gồm bộ sạc)</p><p><br></p><p> Professional Ophthalmoscope LED &amp; LED Streak Retinoscope Set c/w 3.6v Lithium Battery (requires charger)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
2193 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Cardio 7 | Cardio 7 | Bionet Co., Ltd | Hàn Quốc | Bionet Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 40000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Máy điện tim</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-04-26
2194 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Đáy hộp | JK740 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 11825242 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>&nbsp;Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 3/4, kích thước ngoài 470 x 274 x 90mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2195 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | CỌC TRUYỀN | CT10 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 2809000 | t | Cái | false | 2021-04-03 | 2022-12-31 | <p> KT : Cao - rút ~1200-2000mm</p><p><br></p> | <p> KT : Cao - rút ~1200-2000mm</p><p><br></p> |  | <p> KT : Cao - rút ~1200-2000mm</p><p> Thân cọc làm 2 đoạn.</p><p> Đế xe bằng thép sơn tĩnh điện, màu sắc tùy chọn, 5 bánh xe phi 50</p><p> Đế xe nặng, khả năng cân bằng tốt hơn</p><p> Thép dày 5 ly, inox ống 19x0.8 và 16x0.6</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-03 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-05
2196 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương Mini Titanium 4 lỗ chữ Z, trái | R-12-282-01 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3550000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ Z, trái </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: R-12-282-01</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ Z, trái,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ Z, trái,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ Z, trái,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Phụ lục danh mục chi tiết kèm theo</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2197 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™Tapered Implant 15° Anterior Esthetic Abutment Ø5.0 Implant | 70-1153-PRA0011 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Nghiêng 15 độ</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Nghiêng 15 độ</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Nghiêng 15 độ</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Nghiêng 15 độ</li></ul><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2198 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Máy bơm tiêm | TOP-5530 | Meditop Corp Sdn. Bhd | Malaysia | Top Corporation | Nhật Bản | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | Malaysia | Nhóm 4 |  |  | 41000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-12-31 | <p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><b><span style="line-height: 115%;">BƠM TIỂM ĐIỆN</span></b></span></span><br /> <span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">* Model : Top 5530<br /> * Hiệu: Top - Nhật Bản<br /> * Nhà máy sản xuất: Meditop - Malaysia<br /> * Nước sản xuất: Malaysia</span></span><br style="mso-special-character:line-break" /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br style="mso-special-character:line-break" /> <!--[endif]--></span></p> | <p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;"><strong><u>Cung cấp bao gồm </u></strong><strong>:</strong><br /> - Máy chính<br /> - Dây nguồn<br /> - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh-Việt)</span></span></p> <p>&nbsp;</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-04 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-11
2199 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ có chức năng hàn mạch máu và Plasma | Galaxy S | Invidia Medical GmbH & Co. KG | Đức | Invidia Medical GmbH & Co. KG | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 1989000000 | t | Cái | false | 2021-04-14 | 2022-04-14 | <p class="ql-align-justify">- Sử dụng sóng tần số (HF)</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình hiển thị cảm ứng ≥ 7 inches</p><p class="ql-align-justify">- Hiển thị: công suất, chế độ hoạt động, thông báo lỗi</p><p class="ql-align-justify">- Có chức năng tự kiểm tra ngay sau khi bật máy, thời gian tự kiểm tra trong vài giây</p><p class="ql-align-justify">- Số tay dao kết nối hoạt động đồng thời ≥ 2 tay dao</p><p class="ql-align-justify">- Có thể kích hoạt chế độ đơn cực bằng bàn đạp chân không dây hoặc nút bấm trên tay dao</p><p class="ql-align-justify">- Chế độ cắt đơn cực: &gt; 3 chế độ</p><p class="ql-align-justify">- Chế độ cắt đơn cực mức cao nhất 400W với 9 mức điều chỉnh</p><p class="ql-align-justify">- Chế độ cầm máu đơn cực: 22 chế độ</p><p class="ql-align-justify">- Công suất hàn mạch lưỡng cực: Max.300 W, với 9 mức độ điều chỉnh</p><p>- Chu kỳ công suất: Chế độ cầm máu: Tự động bật và tắt với khoảng thời gian cài đặt từ 0.1s – 3s</p> | <p class="ql-align-justify">Máy chính tích hợp màn hình cảm ứng ≥ 7 inches</p><p class="ql-align-justify">Bàn đạp chân không dây</p><p class="ql-align-justify">Bộ nhận tín hiệu của bàn đạp chân (Tích hợp trên bàn đạp chân không dây)</p><p class="ql-align-justify">Cáp nối cho tấm điện cực bệnh nhân dùng nhiều lần</p><p class="ql-align-justify">Tấm điện cực bệnh nhân dùng 1 lần</p><p class="ql-align-justify">Tay hàn mạch lưỡng cực cỡ lớn </p><p class="ql-align-justify">Tay hàn mạch lưỡng cực cỡ trung bình </p><p class="ql-align-justify">Tay hàn mạch lưỡng cực kết hợp trong mổ nội soi </p><p class="ql-align-justify">Tay hàn mạch lưỡng cực tĩnh mạch màng cứng</p><p class="ql-align-justify">Tay hàn mạch lưỡng cực tĩnh mạch màng cứng loại nhỏ</p><p>Lưỡi cắt đốt Plasma cỡ 4mm&nbsp;</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2021-04-14 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2021-04-14
2200 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Thiết bị trị liệu tổng hợp Nha khoa | Ultimate Comfort | Ritter Concept GmbH | Đức | Ritter Concept GmbH | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA | Đức | Nhóm 4 |  |  | 600000000 | t | Bộ | false | 2021-05-11 | 2022-05-11 | <ol><li>Tên hàng/ hãng sản xuất/ xuất xứ/ Model:</li></ol><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tên sản phẩm: Hệ thống trị liệu tổng hợp nha khoa (Controlled Integral Dental Unit)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất:<strong> Ritter Concept GmbH </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Model: </span><strong style="color: black;">Ultimate Comfort</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Xuất xứ: </span><strong style="color: black;">Germany</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Năm sản xuất: năm 2021</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Tình trạng sản phẩm: Hàng mới 100%</span></p><ol><li><span style="color: black;">Tiêu chuẩn chất lượng/ Điều kiện môi trường nơi lắp đặt thiết bị: </span></li></ol><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tiêu chuẩn Châu Âu CE</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 19385: 2012</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001: 2008</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sản phẩm được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường tại Việt Nam</p><p>Hoạt động tốt trong môi trường:</p><p>Nhiệt độ: +10°C tới +40°C</p><p>Độ ẩm: 20% tới 80%</p><p>Áp suất không khí: 860 hPa tới 1060 hPa</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghế nha khoa với mân dụng cụ dành cho Nha sĩ và cho phụ tá có thể điều chỉnh phù hợp cho cả nha sĩ thuận tay phải và tay trái (Có thể đổi bên từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái), Ghế bệnh nhân có thể xoay 30 độ theo chiều ngang (Chân đế đứng yên)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghế bệnh nhân với tựa tay (bên trái và bên phải) có thể xoay mở để bệnh nhân lên xuống dễ dàng. Tựa đầu dành cho bệnh nhân với khớp nối kép, dễ dàng điều chỉnh mọi tư thế.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pedal đa chức năng kiểu “Lever Type”, điều khiển hoạt động của ghế và các tay khoan nha khoa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mâm dụng cụ dành cho Nha sĩ với đèn đọc film x-quang, 05 vị trí chờ sẵn cho các dụng cụ nha khoa: 3 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan nha khoa (02 đầu chờ cho tay khoan siêu tốc, 01 đầu chờ cho tay khoan tốc độ chậm), đầu xịt 3 chức năng (3F Syringe).</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mâm điều khiển dành cho phụ tá với bảng điều khiển kỹ thuật số, điều khiển các chức năng hoạt động chính cuả ghế, 01 đầu xịt 3 chức năng (3F Syringe). Đầu hút phẫu thuật (big hose) và đầu hút nước bọt (small hose) với ống kết nối chờ sẵn cho việc kết nối với máy hút trung tâm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bồn nhổ nước bọt dành cho bệnh nhân chất liệu sứ cao cấp (Ceramic) có thể xoay, giúp bệnh nhân dễ dàng tiếp cận. Nước súc miệng cho bệnh nhân với chế độ nước ấm. Vòi cung cấp nước ra ly xúc miệng cho bệnh nhân và vòi xả làm sạch bồn nhổ tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chai nước tinh khiết dành cho phẫu thuật</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn phẫu thuật LED (SunLite LED)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghế nha sĩ model Mobilo Flex 50</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 220v ~ 250V 50/60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất nguồn cấp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 900VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực nước cấp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 2 - 4 bar (200 – 400 kPa)</p><p>Yêu cầu tốc độ dòng chảy: &gt;10 lít/phút</p><p>Mức tiêu thụ nước tối đa&nbsp;: 2,8 – 4,5 lít/phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực khí nén&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 5,5 bar</p><p>Lượng khí nén cấp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 50 lít/phút</p><p>Lọc khí nén&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 20 µm</p><p>Yêu cầu máy nén khi loại : Không dầu, khô, không có vi khuẩn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA | 2021-05-11 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA | 2021-05-11
2201 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện tự động | A616S Incare | Codan Argus AG | Thụy Sĩ | Codan Argus AG | Thụy Sĩ | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-12 | 2021-12-31 | <p><strong>BƠM TIÊM ĐIỆN</strong></p><p>Model: <strong>A616S Incare</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>CODAN ARGUS AG</strong></p><p>Xuất xứ: <strong>Thụy Sỹ</strong></p><p>Năm sản xuất: 2020.</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: CE; ISO 13485.</p><p>Nguồn điện sử dụng: 220 V; 50 Hz.</p><p>Điều kiện làm việc: nhiệt độ từ 5<sup>0</sup>C đến 40<sup>0</sup>C. Độ ẩm từ 20 đến 90%.</p> | <p><strong>BƠM TIÊM ĐIỆN</strong></p><p>Model: <strong>A616S Incare</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>CODAN ARGUS AG</strong></p><p>Xuất xứ: <strong>Thụy Sỹ</strong></p><p>Năm sản xuất: 2020.</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: CE; ISO 13485.</p><p>Nguồn điện sử dụng: 220 V; 50 Hz.</p><p>Điều kiện làm việc: nhiệt độ từ 5<sup>0</sup>C đến 40<sup>0</sup>C. Độ ẩm từ 20 đến 90%.</p> |  | <p><strong>BƠM TIÊM ĐIỆN</strong></p><p>Model: <strong>A616S Incare</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>CODAN ARGUS AG</strong></p><p>Xuất xứ: <strong>Thụy Sỹ</strong></p><p>Năm sản xuất: 2020.</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: CE; ISO 13485.</p><p>Nguồn điện sử dụng: 220 V; 50 Hz.</p><p>Điều kiện làm việc: nhiệt độ từ 5<sup>0</sup>C đến 40<sup>0</sup>C. Độ ẩm từ 20 đến 90%.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12
2202 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da nhỏ gọn | neoBLUE compact LED | Creation Technologies LP | Canada | Natus Medical Incorporated | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 112823000 | t | Chiếc | true | 2021-06-22 | 2022-12-31 | <p>Hàng mới 100%, đóng gói nguyên đai nguyên kiện theo tiêu chuẩn của nhà sàn xuất.</p> | <p>Đèn chiếu vàng da kèm cánh tay :01 cái</p> |  | <p>Đèn chiếu vàng da kèm cánh tay :01 cái</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-29 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-22
2203 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla | Magnetom Altea | Siemens Healthcare GmbH | Đức | Siemens Healthcare GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 53000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-09 | 2021-06-09 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhãn hiệu / Chủng loại: <strong>MAGNETOM Altea</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất:<strong> Siemens Healthcare</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: theo đơn đặt hàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-01-09 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-01-09
2204 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu, điện giải, Glucose, Lactate Eschweiler - CombiLine | CombiLine | Eschweiler GmbH & Co. KG | Đức | Eschweiler GmbH & Co. KG | Đức | ["2018","2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 650000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-11-16 | <p>Hệ thống xét nghiệm khí máu&nbsp;COMBILINE rất đáng giá. Gọn nhẹ, đầy đủ chức năng và ổn định cao. Hệ thống COMBILINE cung cấp cho khách hàng một khái niệm tổng hợp đã được chứng minh. Việc kết hợp sử dụng hóa chất hiệu chuẩn và hóa chất khí máu&nbsp;rất đơn giản, chính xác đem đến một sự ổn định cao. Hệ thống xét nghiệm luôn sẵn sàng sử dụng, thực hiện lấy mẫu khi cần. Vì thế, hệ thống xét nghiệm khí máu COMBILINE dễ dàng sử dụng.</p><p>Tính linh hoạt là một lợi thế rõ ràng trong sự phát triển vượt bậc về y học ngày nay. Bạn có thể chọn 10 thông số có sẵn một cách dễ dàng và tùy chọn theo nhu cầu của mình.</p><p>Việc thay thế liên tục&nbsp;là không cần thiết khi hệ thống COMBILINE đạt được sự ổn định cần thiết, điện cực dễ dàng thay thế, tuổi thọ cao và bảo trì dễ dàng.</p> | <ol> <li><strong>Cấu hình cơ bản:</strong></li> </ol> <p>- Máy in nhiệt&nbsp; + bộ đọc Barcode Reader gắn bên trong máy</p> <p>- 01 Bộ điện cực khí máu (pO2, pCO2, pH)</p> <p>- 01 bộ điện cực K , Na , Cl và Ca</p> <p>- 01 bộ điện cực Glucose, Lactate.</p> <p>- 01 bộ điện cực Hb ( Hemoglobin )</p> <p>- 05 Cuộn giấy in nhiệt</p> <p>- 01 Bộ dây nối điện</p> <p>- 01 bộ sách hướng dẫn sử dụng máy</p> <p><strong>Đặc tính kỹ thuật:</strong></p> <ul> <li>Máy xét nghiệm nhanh, dễ sử dụng và đáng tin cậy.</li> <li>Thế hệ là loại máy xét nghiệm tại giường và Labs , đáp ứng kỹ nghệ mới cho người sử dụng</li> <li>Cấu trúc gắn kết các loại sensor tự chọn nâng cấp đo được 10&nbsp;thông số khí máu, điện giải, Glucose, Lactate.</li> <li>Các thông số đo của máy gồm có: pH, PCO<sub>2</sub>, PO<sub>2 </sub>, tHb,&nbsp;K , Na, Cl , iCa , Lactate và Glucose.</li> <li>Hệ thống máy chuẩn tự động</li> <li>Màn ảnh rộng trong suốt kèm phím màng</li> <li>Cổng hút mẫu tự động qua kim tiêm và ống mau quản</li> <li>Nhập dữ liệu mẫu qua cách đọc bằng barcode</li> <li>Hệ thống quản lý bệnh án và dữ liệu QC</li> <li>Hệ thống truyền dữ liệu qua kết nối cổng RS 232</li> </ul> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN | 2020-11-16 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN | 2021-05-28
2205 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn soi đáy mắt | Bộ đèn soi đáy mắt và soi bóng đồng tử 1427-P-1101 | 1427-P-1101 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 31000000 | t | Bộ | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p>Bộ đèn soi đáy mắt và soi bóng đồng tử 1427-P-1101 (loại 2.8V, bóng LED, dùng pin tiểu 2A)</p><p> Professional Ophthalmoscope LED &amp; LED Streak Retinoscope Set c/w 2.8v Dry Cell Battery</p> | <p>Bộ đèn soi đáy mắt và soi bóng đồng tử 1427-P-1101 (loại 2.8V, bóng LED, dùng pin tiểu 2A)</p><p> Professional Ophthalmoscope LED &amp; LED Streak Retinoscope Set c/w 2.8v Dry Cell Battery</p> |  | <p>Bộ đèn soi đáy mắt và soi bóng đồng tử 1427-P-1101 (loại 2.8V, bóng LED, dùng pin tiểu 2A)</p><p> Professional Ophthalmoscope LED &amp; LED Streak Retinoscope Set c/w 2.8v Dry Cell Battery</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
2206 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 4D | MyLabSeven | Esaote S.p.A | Italy | Esaote S.p.A | Italy |  | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | Italy | Nhóm 3 |  |  | 2500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p align="center"><strong>MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D, 04 ĐẦU DÒ</strong></p> <p>Model: <strong>MyLabSeven</strong></p> <p>Hãng sx: Esaote S.p.a</p> <p>Nước sx: Italia</p> <p>Các chứng chỉ chất lượng quốc tế ISO, CE</p> | <p><strong><em><u>Cấu hình máy chuẩn:</u></em></strong></p> <ul> <li>01 Máy chính với thiết kế dạng xe đẩy</li> <li>01 Màn hình hiển thị&nbsp; LED</li> <li>01 Màn hình điều khiển cảm ứng tích hợp</li> <li>04 ổ cắm đầu dò tích hợp</li> <li>01 Đầu dò điện tử siêu âm bụng tổng quát</li> <li>01 Đầu dò điện tử siêu âm mạch máu tuyến giáp</li> <li>01 Đầu dò điện tử siêu âm phụ khoa âm đạo</li> <li>01 Đầu dò điện tử siêu âm 4D</li> <li>Thiết bị ngoại vi phụ kiện (Mua tại Việt Nam):</li> </ul> <ul> <li align="left">01 Bộ máy tính kèm phần mềm trả kết quả siêu âm</li> <li align="left">01 Máy in màu</li> <li align="left">01 Bộ lưu điện 2KVA</li> <li align="left">01 Bình Gel 5 lít</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-13 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-13
2207 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn đọc phim | Đèn đọc phim X-quang | SMARTVIEW-2D | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 22000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p>Hàng mới 100%</p> | <p>&nbsp;Đèn đọc phim X- Quang: 01 cái<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 cái</p> |  | <ul> <li>Kích thước đèn 1 cửa&nbsp;&nbsp; :&nbsp; 800 x 510 x 24 mm,</li> <li>Công suất: 20w/220v/50hz</li> <li>Nguyên liệu: Panel LED</li> <li>Điều chỉnh độ sáng: vi xử lý hiển thị số</li> </ul> <p>Tuổi thọ đèn led: ≥50.000h</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-12 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-12
2208 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | BM3 | BM3 | Bionet Co., Ltd | Hàn Quốc | Bionet Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 48000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-09 | 2021-12-09 | <p>Máy chính: 01c</p><p>Phụ kiên:</p><ol><li>Sensor đo SPO2: 1c</li><li>Bao đo huyết áp : 01c</li><li>Ống nối dài đo huyết áp: 1c</li><li>Cáp điện tim: 1c</li><li>Nguồn AC/DC:1c</li><li>Dây nguồn: 1c</li><li>Giáy in: 1c</li><li>Sensor đo nhiệt độ: 1c</li></ol> |  |  | <p>Đo các thông sô:</p><ol><li>SPO2</li><li>ECG</li><li>Huyết áp</li><li>Nhiệt độ</li><li>Nhịp thở</li></ol> | [5 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-04-26
2209 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi chẩn đoán Tai Mũi Họng | TELECAM | Karl Storz SE & Co. KG | Áo,Bỉ,Séc,Đan Mạch,Phần Lan,Pháp,Đức,Hy Lạp,Hungary,Ireland,Luxembourg,Hà Lan,Ba Lan,Bồ Đào Nha,Slovakia,Slovenia,Tây Ban Nha,Thụy Điển,Anh | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2020"] | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hải Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1485000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-14 | 2021-05-14 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống xử lý hình ảnh nội soi </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng lạnh LED</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây cáp quang học&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình chuyên dụng 19 inches</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống soi quang học 0 độ, đường kính 2.7 mm, dài 11 cm ( số lượng : 04 cái )</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống soi quang học 70 độ, góc nhìn 50 độ, đường kính 4 mm, dài 18 cm ( số lượng : 03 cái ) và tay cầm ( số lượng : 03 cái )</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống soi mềm tai mũi họng </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp nhựa cho bảo quản và vệ sinh ống soi cứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp nhựa cho bảo quản và vệ sinh ống soi mềm</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống xử lý hình ảnh nội soi </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng lạnh LED</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây cáp quang học&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình chuyên dụng 19 inches</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống soi quang học 0 độ, đường kính 2.7 mm, dài 11 cm ( số lượng : 04 cái )</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống soi quang học 70 độ, góc nhìn 50 độ, đường kính 4 mm, dài 18 cm ( số lượng : 03 cái ) và tay cầm ( số lượng : 03 cái )</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống soi mềm tai mũi họng </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp nhựa cho bảo quản và vệ sinh ống soi cứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp nhựa cho bảo quản và vệ sinh ống soi mềm</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống xử lý hình ảnh nội soi </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng lạnh LED</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây cáp quang học&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình chuyên dụng 19 inches</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống soi quang học 0 độ, đường kính 2.7 mm, dài 11 cm ( số lượng : 04 cái )</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống soi quang học 70 độ, góc nhìn 50 độ, đường kính 4 mm, dài 18 cm ( số lượng : 03 cái ) và tay cầm ( số lượng : 03 cái )</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống soi mềm tai mũi họng </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp nhựa cho bảo quản và vệ sinh ống soi cứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp nhựa cho bảo quản và vệ sinh ống soi mềm</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hải Khoa | 2021-04-14 | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hải Khoa | 2021-04-14
2210 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS300A một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS300A | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 780000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul><li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li><li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao, giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng chống nước và hiển thị các thông số qua màn hình LED</li><li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li></ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị (lựa chọn thêm): 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp (lựa chọn thêm): 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2021-05-11
2211 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Cardio Care 2000 | Cardio Care 2000 | Bionet Co., Ltd | Hàn Quốc | Bionet Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô |  | Nhóm null |  |  | 33000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Máy điện tim</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-04-26
2212 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nắp hộp | JK788 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 14962233 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>&nbsp;Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 3/4, màu vàng, kích thước 465 x 285 x 36mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2213 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu -tHb Eschweiler - Modular Pro | Modular Pro | Eschweiler GmbH & Co. KG | Đức | Eschweiler GmbH & Co. KG | Đức | ["2018","2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-11-16 | <p>Dòng máy Eschweiler Modular Pro cung cấp người dùng một khái niệm đã được chứng minh của Eschweiler về công nghệ phân tích khí máu và điện giải:</p><ul><li>Cấu trúc mô đun với cấu trúc điện cực linh hoạt</li><li>Cung cấp 11 thông số đo trực tiếp: pO<sub>2</sub>, pCO<sub>2</sub>, pH, K<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>, Ca<sup>++</sup>, Li<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, Glucose, Lactate, tHb</li><li>Hộp Eschweiler CalPack dùng hóa chất hiệu chuẩn</li><li>Màn hình cảm ứng lớn với các hướng dẫn rõ ràng</li><li>Cổng lấy mẫu dành cho ống capilary và ống syringe</li><li>Cổng đọc barcode dùng để nhập dữ liệu hóa chất</li><li>Quản lý bệnh nhân và dữ liệu QC</li><li>Kết nối qua cổng LAN (HL7)</li></ul> | <ol> <li><strong>Cấu hình yêu cầu:</strong></li> </ol> <p>- Máy in nhiệt&nbsp; + bộ đọc Barcode Reader gắn bên trong máy</p> <p>- 01 Bộ điện cực khí máu pO2, pCO2, pH.</p> <p>- 01 bộ điện cực Hb ( Hemoglobin )</p> <p>- 05 Cuộn giấy in nhiệt</p> <p>- 01 Bộ dây nối điện</p> <p>- 01 bộ sách hướng dẫn sử dụng máy</p> <ol> <li value="2"><strong>Yêu cầu kỹ thuật:</strong></li> </ol> <p><strong>Đặc tính kỹ thuật:</strong></p> <ul> <li>Máy xét nghiệm nhanh, dễ sử dụng và đáng tin cậy.</li> <li>Thế hệ là loại máy xét nghiệm tại giường và Labs , đáp ứng kỹ nghệ mới cho người sử dụng</li> <li>Cấu trúc gắn kết các loại sensor tự chọn nâng cấp lên&nbsp;đến 11&nbsp;thông số khí máu, điện giải.</li> <li>Các thông số đo của máy gồm có: pH, PCO<sub>2</sub>, PO<sub>2 </sub>, tHb.</li> <li>Hệ thống máy hiệu&nbsp;chuẩn tự động.</li> <li>Màn ảnh rộng trong suốt, cảm ứng&nbsp;độ phân giải cao.</li> <li>Cổng hút mẫu tự động qua kim tiêm và ống mau quản.</li> <li>Nhập dữ liệu mẫu qua cách đọc bằng barcode.</li> <li>Hệ thống quản lý bệnh án và dữ liệu QC.</li> <li>Hệ thống truyền dữ liệu qua kết nối cổng RS232, cổng mạng Lan (HL7)</li> </ul> <p><strong>Cổng hút mẫu Xét nghiệm:</strong></p> <ul> <li>Hệ thống hút mẫu tự động của máy để đo.</li> </ul> <p>Sau khi đưa mẫu bằng kim tiêm tới ống mau quản vào vị trí&nbsp; hút mẫu tự động của máy, máy từng bước tự động hút mẫu vào xét nghiệm &amp; tự rửa sau khi hút mẫu.</p> <p><strong>Hệ thống Chuẩn hóa :</strong></p> <ul> <li>Tất cả các dung dịch định chuẩn cho xét nghiệm sensors khí máu , điện giải và sinh hóa&nbsp; đều được gắn bên trong dễ dàng trao đổi.</li> <li>Máy xét nghiệm tự động hiển thị mức đổ vào trong.</li> <li>Máy đã minh chứng cho các sensors khí đã được chuẩn bằng dung dịch.</li> </ul> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN | 2020-11-16 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN | 2021-05-28
2214 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy theo dõi sản khoa | Máy theo dõi sản khoa | FC1400 | FC1400 | Bionet Co., Ltd | Hàn Quốc | Bionet Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 43000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Máy theo dõi cơn co, tim thai nhi</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-04-26
2215 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy X-quang di động kỹ thuật số DR | Jolly 30 plus DR | BMI Biomedical International S.r.l. | Italy | BMI Biomedical International S.r.l. | Italy |  | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Italy | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 | t | Cái | true | 2021-04-14 | 2022-04-14 | <p><br></p><p><span style="color: red;">Máy X-quang di động kỹ thuật số DR </span></p><p><br></p><p>Thiết bị sản xuất năm 2021, mới 100% </p><p>Nhiệt độ hoạt động: 10 tới 35° C</p><p>Độ ẩm: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10-85%&nbsp;</p><p>&nbsp;Nguồn điện:&nbsp;&nbsp;230V</p><p>Tần số:&nbsp;50 Hz (60 Hz theo yêu cầu) &nbsp;</p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong><em><u>Cấu hình chuẩn bao gồm:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Tủ điều khiển cao tần tích hợp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Hệ thống cột bóng di động tích hợp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bóng đèn chụp X-Quang</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ chuẩn trực chùm tia</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Nút bấm phát tia</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 tấm cảm biến phẳng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 trạm thu và xử lý hình ảnh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Sách hướng dẫn sử dụng tiếng anh và tiếng việt</p> |  | <p><strong><em><u>Tủ điều khiển cao tần</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tối đa :32 kW </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp tối đa :125 kV</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mA tối đa :400 mA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mAs tối đa :320 mAs</p><p><br></p><p><strong><em><u>Bóng phát tia </u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu: Bóng anode quay</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ quay anode::3000rpm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><strong><em><u>Bộ chuẩn trực</u></em></strong></p><p>-&nbsp;Kiểu vận hành: bằng tay</p><p>-&nbsp;Kiểu trường: trường hình vuông</p><p>-&nbsp;Điều chỉnh trường từ 0x0 cm tới 43x43 cm tại 1 m FFD</p><p><strong>Máy tính trạm làm việc</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ xử lý: Intel Core i5</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ 4 GB DDR3L </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ổ cứng SSD 128 trở lênn </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DVD-R/RW CD-R/RW combo drive &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ điều hành Windows 10 Professional</p><p><strong>Màn hình trạm làm việc </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ màn hình :màu thực TFT LCD</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn cảm ứng :kháng trở 5 dây/2040 x 2048 điểm ảnh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khu vực màn động :483mm (19”)</p><p><strong><em><u>Hệ thống tạo ảnh số hóa</u></em></strong></p><p><strong>Trạm làm việc hiệu suất cao tích hợp chụp số hoá hoàn toàn</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển tủ điều khiển: được tích hợp trong giao diện đồ hoạ&nbsp;&nbsp;Lựa chọn 4 cỡ bệnh nhân</p><p><strong><em><u>Tấm cảm biến phẳng di động </u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn chuyển đổi: Cesium Iodide (CsI)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khu vực động (Ngang x Dọc): 35x42,6 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước điểm ảnh: 143 μm</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-04-14 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-04-14
2216 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang tổng quát | Hệ thống X-Quang kỹ thuật số treo trần | Multix Fusion Max | Siemens Healthcare GmbH | Đức | Siemens Shanghai Medical Equipment Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong | Đức | Nhóm 1 |  |  | 9100000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-02 | 2021-06-30 | <p>Đời máy: Multix Fusion MAX</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Hãng sản xuất</span>: SIEMENS&nbsp;HEALTHCARE GmbH</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Xuất xứ:</span> Đức</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, IEC</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2021</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại: mới 100%</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện hoạt động: 3 pha, 380/400 V ±10%, 50/60 Hz</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động:</span></p><p><span style="color: black;"> o&nbsp;&nbsp;Khoảng nhiệt độ: 10</span><sup style="color: black;">0</sup><span style="color: black;">C - 30</span><sup style="color: black;">0</sup><span style="color: black;">C </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;"> o&nbsp;&nbsp;Độ ẩm: 20% - 75% không đọng sương</span></p> | <p>1. hệ thống máy chính: 01 hệ thống</p><ul><li>Hệ thống treo trần</li><li>Bàn bệnh nhân</li><li>Giá chụp phổi</li><li>Bóng X-Quang</li><li>Bộ chuẩn trực</li><li>Buồng đo liều tích hợp</li></ul><p>2.Tấm nhận ảnh phẳng</p><ul><li>Tấm nhận ảnh cố định : 01 tấm</li><li>Tấm nhận ảnh không dây: 01 tấm</li></ul><p>3.Hệ thống xử lý: 01 hệ thống</p><p>4.Hiển thị:</p><ul><li>Màn hình màu:01 cái</li></ul><p>5.Phần mềm: 01 gói</p><ul><li>Phần mềm quản lý dữ liệu và chuẩn bị thăm khám</li><li>Phần mềm xử lý hình ảnh</li><li>Lưu trữ và truyền tải dữ liệu</li></ul><p>6.Phụ kiện khác</p><ul><li>Áo chì: 01 Cái</li><li>Kính chì: 01 Cái</li><li>Máy in phim khô: 01 cái</li></ul><p><br></p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong | 2021-03-06 | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong | 2021-03-06
2217 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Nẹp gối tập đi dài 45cm (gỗ) | PN-NG45D | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 157500 | t | Cái | true | 2021-07-02 | 2022-12-31 | <p>Nẹp gối tập đi dài 45cm (gỗ)</p> | <p>Nẹp gối tập đi dài 45cm (gỗ)</p><p>- Vải bọc thanh gỗ cứng</p><p>- Giữ vững khớp gối khi tập đi,</p> |  | <p>Nẹp gối tập đi dài 45cm (gỗ)</p><p>- Vải bọc thanh gỗ cứng</p><p>- Giữ vững khớp gối khi tập đi,</p><p>- Cố định khớp gối, có thể cố định xương cẵng chân, xương đùi trong trường hợp gãy kín ở mức độ nhẹ hoặc trong các trường hợp sơ cấp cứu khi chấn thương .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-07-02 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-07-02
2218 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC253R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 7589140 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật Mayo Durotip TC, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2219 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS400A một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS400A | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 860000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul><li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li><li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao, giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng chống nước và hiển thị các thông số qua màn hình LED</li><li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li></ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị (lựa chọn thêm): 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp (lựa chọn thêm): 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2021-05-11
2220 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy theo dõi sản khoa | Máy theo dõi sản khoa | FC700 | FC700 | Bionet Co., Ltd | Hàn Quốc | Bionet Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 32000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Máy theo dõi cơn co và tim thai nhi</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-04-26
2221 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện TCI | A616S TCI | Codan Argus AG | Thụy Sĩ | Codan Argus AG | Thụy Sĩ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 115000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-12 | 2021-12-31 | <p><strong>BƠM TIÊM ĐIỆN TCI</strong></p><p>Model: <strong>A616S TCI</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>CODAN ARGUS AG</strong></p><p>Xuất xứ: <strong>Thụy Sỹ</strong></p><p>Năm sản xuất: 2020.</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: CE; ISO 13485.</p><p>Nguồn điện sử dụng: 220 V; 50 Hz.</p><p>Điều kiện làm việc: nhiệt độ từ 5<sup>0</sup>C đến 40<sup>0</sup>C. Độ ẩm từ 20 đến 90%.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12
2222 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | MÁY BƠM TIÊM ĐIỆN | DS-3000 | Daiwha Corp., Ltd. | Hàn Quốc | Daiwha Corp., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 34000000 | t | Bộ | true | 2020-12-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: </strong><strong style="color: black;">DS-3000</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Daiwha Corp,.Ltd.</strong></p><p><strong> Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p><span style="color: black;">₋ 01 Máy chính</span></p><p><span style="color: black;">₋ Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm:</span></p><p><span style="color: black;">₊ 01 Gá kẹp</span></p><p><span style="color: black;">₊ 01 Cáp nguồn AC (4 m, 0.75 mm2 x 3C)</span></p><p><span style="color: black;">₊ 01 Hướng dẫn sử dụng</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-03-08
2223 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | SPN 58 | SternMed GmbH | Đức | SternMed GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 38000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>SPN 58 là bơm tiêm truyền động một kênh với 2 màn hình LCD. Nó rất dễ học và hoạt động với giao diện người dùng rõ ràng. Sự ổn định chất lượng làm cho nó phổ biến trên toàn thế giới.</p><p>Tính năng mạnh mẽ</p><p>&nbsp;</p><p>-Chế độ trọng lượng cơ thể đầu vào</p><p>-Tự động hiệu chỉnh ống tiêm</p><p>-Tự động xác định kích thước ống tiêm</p><p>-Giới hạn cảnh báo tắc 3 cấp</p><p>-Tự động giảm giải phóng liều tác động sau khi tắc</p><p>-Thăm dò thể tích tiêm</p><p>-Tốc độ dòng chảy KVO (0,1-1,0mL / giờ)</p><p>-Kẹp đa hướng cho cố định ngang hoặc dọc</p><p>- Nhắc nhở khi hoạt động bị lỗi</p><p>-Kiểm soát tốc độ nhanh</p><p>-Nút Purge kích hoạt bảo vệ an toàn</p><p>-Khóa nút cài đặt tốc độ dòng chảy</p><p>-Báo động âm thanh và quang học phong phú</p><p>-AC và chỉ báo nguồn bên trong</p><p>-Giao diện chuẩn RS232</p><p>-Lưu 1000 dữ liệu sau cùng</p><p>&nbsp;</p> | <p>CHI TIẾT VUI LÒNG XEM TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM</p> |  | <p>1/Ống tiêm</p> <p>2/Tốc độ dòng chảy</p> <p>3/Tốc độ thanh lọc</p> <p>4/Độ chính xác của tốc độ dòng chảy (Giá trị danh nghĩa)</p> <p>5/Hiển thị thể tích được phân phối</p> <p>6/Cài đặt thể tích truyền</p> <p>7/Phát hiện tắc ống</p> <p>8/Báo động</p> <p>9/Nguồn điện</p> <p>10/Điều kiện hoạt động</p> <p>11/Điều kiện bảo quản</p> <p>12/Chống sốc điện / lớp</p> <p>13/Cấp độ chống nước</p> <p>14/Cân nặng</p> <p>15/Kích thước</p> <p>CHI TIẾT VUI LÒNG XEM TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM</p> |  | đế truyền, khay dụng cụ |  | Bảo hành 18 tháng, bảo trì sau bảo hành 3 tháng/lần |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-11 | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-19
2224 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS300A hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS300A | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 780000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul><li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li><li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao, giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng chống nước và hiển thị các thông số qua màn hình LED</li><li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li></ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị (lựa chọn thêm): 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp (lựa chọn thêm): 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> <p style="margin-left:44.0pt;">&nbsp;</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2021-05-11
2225 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn soi đáy mắt | Đèn soi đáy mắt trực tiếp Jazz 1102-P-1105 | 1102-P-1105 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 7000000 | t | Cái | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p> Đèn soi đáy mắt trực tiếp Jazz 1102-P-1105 (bóng LED, đựng trong túi đơn, 2.8V dùng pin tiểu 2A)</p><p><br></p><p> Jazz LED Ophthalmoscope in single pouch</p> | <p> Đèn soi đáy mắt trực tiếp Jazz 1102-P-1105 (bóng LED, đựng trong túi đơn, 2.8V dùng pin tiểu 2A)</p><p><br></p><p> Jazz LED Ophthalmoscope in single pouch</p> |  | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Mô tả tính năng kỹ thuật: </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Thiết kế gọn nhẹ: đảm bảo hiệu quả soi tốt nhất, có thể hiệu chỉnh các thấu kính, kính lưới và kính lọc bằng đầu ngón tay ngay trên tay cầm đèn.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Bánh lăn năng động và đầy đủ các kính soi: Bánh lăn năng động nằm ở vị trí tiện lợi cho phép di chuyển nhanh đến vị trí thấu kính và kiểm soát được mình đang soi trên thấu kính nào. Dãy đo rất rộng +29D đến -30D giúp dễ dàng thăm khám cho bất kỳ cấu trúc mắt nào. Thêm vào đó mỗi bước đo +/-20D giúp gia tăng tốc độ thăm khám.</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sử dụng bóng đèn Xenon: Bóng đèn xenon cho ánh sáng trắng hơn, sáng hơn và tuổi thọ dài hơn. Cung cấp nhiều năng lượng hơn và ít thay bóng hơn. </span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sử dụng kính lọc gia tăng độ an toàn: Kính lọc ánh sáng đỏ không những làm nổi bậc các mạch máu khi thăm khám, đồng thời có thể kết hợp với một trong bất kỳ 6 đường sáng chẩn đoán. </span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="ql-cursor">﻿</span>Sử dụng đế tựa trán: Đế tựa trán rất mềm mại được gắn hợp nhất trên đèn giúp dễ dàng định vị và bảo vệ kính mắt của bạn.</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
2226 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương Mini Titanium 4 lỗ chữ Z, phải | R-12-282-02 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3550000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ Z, phải </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: R-12-282-02</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ Z, phải,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ Z, phải,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ Z, phải,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Phụ lục danh mục chi tiết kèm theo</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2227 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy theo dõi sản khoa | Máy theo dõi sản khoa | BaBy Care | Baby Care | Bionet Co., Ltd | Hàn Quốc | Bionet Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 3500000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Máy đo tim thai nhi</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-04-26
2228 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS400A hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS400A | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 920000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul><li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li><li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li><li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao, giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng chống nước và hiển thị các thông số qua màn hình LED</li><li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li></ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị (lựa chọn thêm): 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp (lựa chọn thêm): 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> <p style="margin-left:44.0pt;">&nbsp;</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2021-05-11
2229 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu, điện giải, Glucose, Lactate Eschweiler - Modular Pro | Modular Pro | Eschweiler GmbH & Co. KG | Đức | Eschweiler GmbH & Co. KG | Đức | ["2018","2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-11-16 | <p>Dòng máy Eschweiler Modular Pro cung cấp người dùng một khái niệm đã được chứng minh của Eschweiler về công nghệ phân tích khí máu và điện giải:</p><ul><li>Cấu trúc mô đun với cấu trúc điện cực linh hoạt</li><li>Cung cấp 11 thông số đo trực tiếp: pO<sub>2</sub>, pCO<sub>2</sub>, pH, K<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>, Ca<sup>++</sup>, Li<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, Glucose, Lactate, tHb</li><li>Hộp Eschweiler CalPack dùng hóa chất hiệu chuẩn</li><li>Màn hình cảm ứng lớn với các hướng dẫn rõ ràng</li><li>Cổng lấy mẫu dành cho ống capilary và ống syringe</li><li>Cổng đọc barcode dùng để nhập dữ liệu hóa chất</li><li>Quản lý bệnh nhân và dữ liệu QC</li><li>Kết nối qua cổng LAN (HL7)</li></ul> | <ol> <li><strong>Cấu hình yêu cầu:</strong></li> </ol> <p>- Máy in nhiệt&nbsp; + bộ đọc Barcode Reader gắn bên trong máy</p> <p>- 01 Bộ điện cực khí máu pO2, pCO2, pH.</p> <p>- 01 Bộ điện cực điện giải K, Na, Ca, Cl.</p> <p>- 01 Bộ điện cực Glucose, Lactate.</p> <p>- 01 bộ điện cực Hb ( Hemoglobin )</p> <p>- 05 Cuộn giấy in nhiệt</p> <p>- 01 Bộ dây nối điện</p> <p>- 01 bộ sách hướng dẫn sử dụng máy</p> <ol> <li value="2"><strong>Yêu cầu kỹ thuật:</strong></li> </ol> <p><strong>Đặc tính kỹ thuật:</strong></p> <ul> <li>Máy xét nghiệm nhanh, dễ sử dụng và đáng tin cậy.</li> <li>Thế hệ là loại máy xét nghiệm tại giường và Labs , đáp ứng kỹ nghệ mới cho người sử dụng</li> <li>Cấu trúc gắn kết các loại sensor tự chọn nâng cấp lên&nbsp;đến 11&nbsp;thông số khí máu, điện giải.</li> <li>Các thông số đo của máy gồm có: pH, PCO<sub>2</sub>, PO<sub>2 </sub>, tHb, K, Na, Ca, Cl, Glucose, Lactate.</li> <li>Hệ thống máy hiệu&nbsp;chuẩn tự động.</li> <li>Màn ảnh rộng trong suốt, cảm ứng&nbsp;độ phân giải cao.</li> <li>Cổng hút mẫu tự động qua kim tiêm và ống mau quản.</li> <li>Nhập dữ liệu mẫu qua cách đọc bằng barcode.</li> <li>Hệ thống quản lý bệnh án và dữ liệu QC.</li> <li>Hệ thống truyền dữ liệu qua kết nối cổng RS232, cổng mạng Lan (HL7)</li> </ul> <p><strong>Cổng hút mẫu Xét nghiệm:</strong></p> <ul> <li>Hệ thống hút mẫu tự động của máy để đo.</li> </ul> <p>Sau khi đưa mẫu bằng kim tiêm tới ống mau quản vào vị trí&nbsp; hút mẫu tự động của máy, máy từng bước tự động hút mẫu vào xét nghiệm &amp; tự rửa sau khi hút mẫu.</p> <p><strong>Hệ thống Chuẩn hóa :</strong></p> <ul> <li>Tất cả các dung dịch định chuẩn cho xét nghiệm sensors khí máu , điện giải và sinh hóa&nbsp; đều được gắn bên trong dễ dàng trao đổi.</li> <li>Máy xét nghiệm tự động hiển thị mức đổ vào trong.</li> <li>Máy đã minh chứng cho các sensors khí đã được chuẩn bằng dung dịch.</li> </ul> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN | 2020-11-16 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN | 2021-05-28
2230 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân 2 tay quay | A2k | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd | Trung Quốc | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 19850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-24 | 2021-11-24 | <p><strong>Giường bệnh nhân 2 tay quay</strong></p><p><strong>Model: A2K</strong></p><p><strong>Hãng sx: Jiangsu Saikang medical equipment. Co., LTD</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Trung Quốc</strong></p><p><strong>Năm sx: 2020 – mới 100%</strong></p><p><strong>Chứng chỉ: </strong>ISO 13485, CE<strong>, FDA</strong></p><p> </p> | <p> Thân giường tiêu chuẩn: 01 cái</p><p>Đầu giường nhựa ABS: 01 cái</p><p>Đuôi giường nhựa ABS: 01 cái</p><p>Bánh xe có phanh đường kính: 5 inch: 04 cái</p><p>Lan can bảo vệ: 02 cái</p><p>Tay quay: 02 cái</p><p>Cây truyền dịch: 01 cái</p><p>Lỗ cắm cây truyền dịch: 04 lỗ</p><p>Móc treo túi dịch: 02 cái</p><p>Đệm: 01 cái</p><p> </p> |  | <p> Kích thước: 2110mm x 960mm x 490mm</p><p>Kích thước đặt đệm: 1925mm – 820mm</p><p>Nâng lưng: 0°- 75° ± 10°</p><p>Nâng chân:0° - 35° ± 10°</p><p>Tải trọng an toàn khi di chuyển: 135 kg</p><p class="ql-align-justify"><strong>Khung giường bằng thép hộp</strong> <strong>&nbsp;dày 1,5 mm,</strong> hàn bằng robot, làm sạch bằng công nghệ phun hạt nic tự động ( tương tự công nghệ làm sạch vỏ tàu biển trước khi sơn ), Sơn tĩnh điện phủ epoxy, chịu được các chất tẩy rửa làm sạch dùng trong bệnh viện. Đầu &amp; đuôi giường bằng nhựa ABS, có khóa tháo lắp dễ dàng. Lan can bảo vệ hai bên có <strong>06 thanh</strong>, giúp cho người bệnh có cảm giác rất rộng rãi khi nằm ,nâng hạ bằng nút bấm bảo đảm an toàn. Bánh xe có phanh, bọc nhựa chống ồn, di chuyển nhẹ nhàng, có phanh an toàn ở từng bánh. Đệm &nbsp;bọc ngoài bằng vỏ chống thấm, tạo cảm giác thoải mái cho người bệnh. Tay quay thu gọn lại sau khi sử dụng.</p><p> </p> | <p>Dịch vụ lắp đặt, bảo hành bảo trì và hướng dẫn sử dụng</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2020-11-24 | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2020-11-24
2231 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | BM7 | BM7 | Bionet Co., Ltd | Hàn Quốc | Bionet Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 65000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Monitor theo dõi beenhjnhaan 5 thông số 9 Mở rộng 7 thông số)</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-04-26
2232 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy Laser Excimer | Bộ tạo áp lực hút nhãn cầu | 510.700.101/ 510.700.102/ 510.700.001/ 510.700.002 | SIE AG , Surgical Instrument Engineering | Thụy Sĩ | SIE AG , Surgical Instrument Engineering | Thụy Sĩ |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 5550000 | t | Bộ | false | 2021-07-02 | 2021-10-02 | <p>Bộ Lưu dẫn thủy dịch cho máy Femto LDV Z4 / Z6 9.0/ 9.5mm</p> | <p>Bộ Lưu dẫn thủy dịch cho máy Femto LDV Z4 / Z6 9.0/ 9.5mm</p> |  | <p>Bộ Lưu dẫn thủy dịch cho máy Femto LDV Z4 / Z6 9.0/ 9.5mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-02
2233 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Máy bơm insulin dưới da liên tục 24 giờ Minimed 640G | Minimed 640G | Medtronic Puerto Rico Operations, Co. | Mỹ | Medtronic MimiMed | Mỹ |  | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Công Nghệ Xanh | Mỹ | Nhóm null |  |  | 256775000 | t | Chiếc | true | 2021-01-01 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Bơm Insulin là liệu pháp điều trị insulin, mô phỏng gần nhất chức năng của tuyến tụy bình thường với 2 chế độ bơm chính là liều nền Basal (lượng nhỏ suốt cả ngày) và liều Bolus (cho các bữa ăn trong ngày) . Bơm Insulin vận chuyển liều insulin tác dụng nhanh một cách chính xác để kết hợp chặt chẽ với nhu cầu cơ thể bạn.</p><p class="ql-align-justify">MiniMed™ 640G&nbsp;là bản nâng cấp lớn của Paradigm 715. Điểm nổi bật của sản phẩm này là một hệ thống bơm khép kín, tích hợp giữa máy bơm insulin và hệ thống theo dõi đường huyết liên tục - Guardian Link 3 CGM. Vì máy có thể kết nối với cảm biến đường huyết, nên nó có thể điều chỉnh lượng bơm insulin cho thích hợp.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify">- Kích thước máy: 5.3x9.6x2.44 cm</p><p class="ql-align-justify">- Khối lượng: 95.7g</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Điện áp sử dụng: pin 1.5V – loại AA</p><p>- Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 30ºC; Độ ẩm tối đa ≥ 80%</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính: MiniMed 640G</p><ul><li class="ql-align-justify">&nbsp;Bảo hành 4 năm</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">- Phụ kiện đi kèm:</p><p class="ql-align-justify">1. Bộ truyền dữ liệu đường huyết</p><ul><li class="ql-align-justify">&nbsp;Bảo hành 1 năm</li></ul><p class="ql-align-justify">2. Cảm biến đường huyết:&nbsp;Guardian Sensor 3</p><ul><li class="ql-align-justify">Loại dùng 1 lần</li><li class="ql-align-justify">Thời gian sử dụng: 7 ngày</li></ul><p class="ql-align-justify">3.&nbsp;USB đọc dữ liệu đường huyết liên tục hoặc dữ liệu bơm</p><p class="ql-align-justify">4. Bình chứa insulin</p><ul><li class="ql-align-justify">Loại dùng 1 lần</li><li class="ql-align-justify">Thời gian sử dụng: 3 ngày</li></ul><p class="ql-align-justify">5. Dây truyền insulin:</p><ul><li class="ql-align-justify">Bằng nhựa y tế</li><li class="ql-align-justify">Có ống gắn dưới da và đầu nối với bình chứa insulin</li><li class="ql-align-justify">Loại dùng một lần</li><li class="ql-align-justify">Thời gian sử dụng: 3 ngày</li></ul><p class="ql-align-justify">6. Dụng cụ gắn dây truyền: Có nút bấm để gắn dây truyền vào cơ thể. Dùng nhiều lần.</p><p class="ql-align-justify">7. Dụng cụ gắn cảm biến: Có nút bấm để gắn cảm biến vào cơ thể. Dùng nhiều lần.</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Công Nghệ Xanh | 2020-11-23 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Công Nghệ Xanh | 2020-11-26
2234 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Bơm Tiêm Điện | SP200 | Meditec International England Limited | Anh | Meditec International England Limited | Anh |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Anh | Nhóm 3 |  |  | 34000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p>BƠM TIÊM ĐIỆN</p><p><br></p><p>Model&nbsp;: SP200</p><p>Hãng sản xuất&nbsp;: MEDITEC ENGLAND</p><p>Nước sản xuất: Anh</p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 1 sợi</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng: 1 quyển</p> | [7 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-01 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-01
2235 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant 15° Posterior Esthetic Abutment Ø5.0 | 70-1153-PRA0012 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE |  | Nhóm null |  |  | 2000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Nghiêng 15 độ</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Nghiêng 15 độ</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Nghiêng 15 độ</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Nghiêng 15 độ</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2236 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Máy bơm insulin dưới da liên tục 24 giờ Paradigm 715 | Paradigm 715 | Medtronic Puerto Rico Operations Co., Juncos | Mỹ | Medtronic Puerto Rico Operations Co., Juncos | Mỹ |  | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Công Nghệ Xanh | Mỹ | Nhóm null |  |  | 92165000 | t | Chiếc | true | 2021-01-01 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Bơm Insulin là liệu pháp điều trị insulin, mô phỏng gần nhất chức năng của tuyến tụy bình thường với 2 chế độ bơm chính là liều nền Basal (lượng nhỏ suốt cả ngày) và liều Bolus (cho các bữa ăn trong ngày) . Bơm Insulin vận chuyển liều insulin tác dụng nhanh một cách chính xác để kết hợp chặt chẽ với nhu cầu cơ thể bạn.</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify"><br></p> |  | <p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Công Nghệ Xanh | 2020-11-23 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Công Nghệ Xanh | 2020-11-26
2237 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện tự động thông minh S300 | S300 | Medima Sp. Z O.O | Ba Lan | Medima Sp. Z O.O | Ba Lan | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG |  | Nhóm 3 |  |  | 51000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-12-31 | <p>Bơm tiêm điện tự động thông minh,&nbsp;màn hình màu lớn có độ tương phản và độ&nbsp;phân giải cao</p><p>Màn hình&nbsp;cảm ứng chạm kết hợp phím cứng công nghệ giúp nhập liệu nhanh chóng, chính xác.</p><p>Tự động nhận bơm tiêm đa nhiệm nhỏ nhất 2ml cho đến bơm tiêm 60ml&nbsp;</p><p> Đáp ứng vượt trội các tiêu chuẩn an toàn cao nhất</p><p>Chế độ truyền liên tục, Ngắt quãng, Profile, TPN, PCA/PCEA*, TCI/TIVA*</p><p>Đơn vị truyền đa dạng:&nbsp;ng, μg, mg, g, mL, L, μEq, mEq, Eq, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, mmol, mol, cal, kcal, J, kJ / --, kg, m² / min, h, 24h</p><p>Thư viện thuốc lưu trữ đến 5000 quy trình định lượng thuốc</p><p>Thiết lập khởi truyền cực nhanh và chuẩn xác</p><p>Hệ thống cảnh báo tiên tiến đa cấp độ</p><p>Pin sử dụng liên tục&nbsp;≥30 giờ, sạc nhanh&nbsp;≤ 5 gi</p> | <ol> <li>Thân máy chính: 01 Cái</li> <li>Pin sạc tích hợp trong máy: 01 Bộ</li> <li>Kẹp treo giữ máy 2 chiều: 01 Cái</li> <li>Dây nguồn: 01 Cái</li> </ol> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2021-02-01
2238 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn soi đáy mắt | Bộ đèn soi đáy mắt & soi tai chuẩn đoán Jazz 1702-P-1096 | 1702-P-1096 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 11000000 | t | Bộ | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p> Bộ đèn soi đáy mắt &amp; soi tai chuẩn đoán Jazz 1702-P-1096&nbsp;(bóng LED 2.8V, 2 tay cầm, đựng trong túi đôi, dùng pin tiểu 2A)</p><p><br></p><p> Jazz LED Diagnostic Set 2.8v (2 handles) in double pouch</p> | <p> Bộ đèn soi đáy mắt &amp; soi tai chuẩn đoán Jazz 1702-P-1096&nbsp;(bóng LED 2.8V, 2 tay cầm, đựng trong túi đôi, dùng pin tiểu 2A)</p><p><br></p><p> Jazz LED Diagnostic Set 2.8v (2 handles) in double pouch</p> |  | <p> Bộ đèn soi đáy mắt &amp; soi tai chuẩn đoán Jazz 1702-P-1096&nbsp;(bóng LED 2.8V, 2 tay cầm, đựng trong túi đôi, dùng pin tiểu 2A)</p><p><br></p><p> Jazz LED Diagnostic Set 2.8v (2 handles) in double pouch</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
2239 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | HỆ THỐNG BÀN KHÁM TAI MŨI HỌNG | XU7 | Chammed Co., Ltd | Hàn Quốc | Chammed Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 592000000 | t | Bộ | true | 2021-06-07 | 2021-12-31 | <p><strong>Model: XU7 Basic</strong></p><p><strong>Hãng SX: Chammed - Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Nước SX: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020 trở đi</strong></p> | <p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi xịt</p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi hút</p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gương làm nóng nhanh </p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ thông khí cho tai</p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay làm nóng dụng cụ</p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo đèn khám đeo đầu</p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chai y tế</p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sọt đựng rác</p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng dụng cụ đã qua sử dụng: 01 khay</p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cốc chứa 83mm: 02 cái</p><p>- Ngăn kéo: 01 cái</p> |  | <p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cấp: </p><p class="ql-align-justify">₊&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cấp AC: AC 220V, 50/60Hz</p><p class="ql-align-justify">₊&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 1100 VA</p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy Nén Khí:</p><p class="ql-align-justify">₊&nbsp;&nbsp; Motor nén: áp suất 2.3 Kgf/ cm2 ± 0.3 Kgf/ cm2</p><p class="ql-align-justify">₊&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Motor hút chính: 100 l/phút, 680mmHg</p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 1061(W) x 806(D) x 928(H) mm ± 10%</p><p>- Trọng lượng: 108 ± 10%</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-07 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-07
2240 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo chức năng hô hấp | SPIROLAB | MIR S.r.l. - Medical International Research | Italy | MIR S.r.l. - Medical International Research | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Italy | Nhóm 3 |  |  | 120000000 | t | Bộ | true | 2020-11-16 | 2021-11-16 | <p>Máy đo chức năng hô hấp có kèm đo SpO2</p> | <p><strong><em><u>Cấu hình chuẩn:</u></em></strong></p> <ul> <li>Máy chính</li> <li>Phần mềm Winspiro PRO</li> <li>Túi đựng máy</li> <li>Cáp kết nối</li> <li>Kẹp mũi</li> <li>Turbine dùng 1 lần</li> </ul> | <p><strong><em><u>Cấu hình lựa chọn:</u></em></strong></p> <ul> <li>Cáp SpO<sub>2</sub></li> <li>Module SpO<sub>2</sub></li> </ul> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-16 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-19
2241 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống vận chuyển mẫu và thiết bị phụ trợ | Bình oxy, mặt nạ thở | Bình oxy, mặt nạ thở | Công Ty TNHH Vật Tư Y Tế Gia Bảo | Việt Nam | Công Ty TNHH Vật Tư Y Tế Gia Bảo | Việt Nam |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 3000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>- Thể tích bình thở: 6 lít - Chất liệu: Thép cường độ cao - Dung tích dự trữ khí: 1800L - Thời gian sử dụng: 60 phút - Áp lực: 300 bar</p> | <p>- Thể tích bình thở: 6 lít - Chất liệu: Thép cường độ cao - Dung tích dự trữ khí: 1800L - Thời gian sử dụng: 60 phút - Áp lực: 300 bar</p> |  | <p>- Thể tích bình thở: 6 lít - Chất liệu: Thép cường độ cao - Dung tích dự trữ khí: 1800L - Thời gian sử dụng: 60 phút - Áp lực: 300 bar</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02
2242 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy theo dõi sản khoa | Máy theo dõi sản khoa | FC XP | FC XP | Bionet Co., Ltd. | Hàn Quốc | Bionet Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 55000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Máy theo dõi tim thai và cơn co</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-04-26
2243 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện tự động thông minh S200 | S200 | Medima Sp. Z O.O | Ba Lan | Medima Sp. Z O.O | Ba Lan | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 48000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-12-31 | <p>Bơm tiêm điện tự động thông minh,&nbsp;màn hình màu lớn có độ tương phản và độ&nbsp;phân giải cao</p><p>Màn hình&nbsp;cảm ứng chạm kết hợp phím cứng công nghệ giúp nhập liệu nhanh chóng, chính xác.</p><p>Tự động nhận bơm tiêm đa nhiệm nhỏ nhất 2ml cho đến bơm tiêm 60ml&nbsp;</p><p> Đáp ứng vượt trội các tiêu chuẩn an toàn cao nhất</p><p>Chế độ truyền liên tục, Ngắt quãng, Profile, TPN, PCA/PCEA*, TCI/TIVA*</p><p>Đơn vị truyền đa dạng:&nbsp;ng, μg, mg, g, mL, L, μEq, mEq, Eq, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, mmol, mol, cal, kcal, J, kJ / --, kg, m² / min, h, 24h</p><p>Thiết lập khởi truyền cực nhanh và chuẩn xác</p><p>Hệ thống cảnh báo tiên tiến đa cấp độ</p><p>Pin sử dụng liên tục&nbsp;≥30 giờ, sạc nhanh&nbsp;≤ 5 giờ&nbsp;</p> | <ol> <li>Thân máy chính: 01 Cái</li> <li>Pin sạc tích hợp trong máy: 01 Bộ</li> <li>Kẹp treo giữ máy 2 chiều: 01 Cái</li> <li>Dây nguồn: 01 Cái</li> </ol> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2021-02-01
2244 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Máy bơm tiêm điện | TOP-5300 | Top Corporation Koshigaya Factory | Nhật Bản | Top Corporation | Nhật Bản | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 39000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-15 | 2021-09-30 | <p><strong>BƠM TIÊM ĐIỆN</strong></p><p>* Model : Top 5300</p><p>* Hãng sản xuất : Top - Nhật Bản</p><p>* Nước sản xuất : Nhật</p><p><br></p> | <p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong><u>Cung cấp bao gồm:</u></strong><br /> - Máy chính<br /> - Dây nguồn<br /> - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh-Việt)</span></span></p> <p>&nbsp;</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2020-11-04 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN | 2021-03-15
2245 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện tự động thông minh S100 | S100 | Medima Sp. Z O.O | Ba Lan | Medima Sp. Z O.O | Ba Lan | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-12-31 | <p>Bơm tiêm điện tự động thông minh,&nbsp;màn hình màu lớn có độ tương phản và độ&nbsp;phân giải cao</p><p>Màn hình&nbsp;cảm ứng chạm kết hợp phím cứng công nghệ giúp nhập liệu nhanh chóng, chính xác.</p><p> Đáp ứng vượt trội các tiêu chuẩn an toàn cao nhất</p><p>Chế độ truyền liên tục, không gián đoạn khi thay đổi cài đặt thông số</p><p> Tự động nhận bơm tiêm đa nhiệm nhỏ nhất 2ml cho đến bơm tiêm 60ml&nbsp;</p><p>Thiết lập khởi truyền cực nhanh và chuẩn xác</p><p>Hệ thống cảnh báo tiên tiến đa cấp độ</p><p>Pin sử dụng liên tục&nbsp;≥30 giờ, sạc nhanh&nbsp;≤ 5 giờ&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> | <ol> <li>Thân máy chính: 01 Cái</li> <li>Pin sạc tích hợp trong máy: 01 Bộ</li> <li>Kẹp treo giữ máy 2 chiều: 01 Cái</li> <li>Dây nguồn: 01 Cái</li> </ol> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2021-02-01
2246 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương Mini Titanium 4 lỗ chữ Z bắc cầu, trái | R-12-282-03 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3550000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ Z bắc cầu, trái </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: R-12-282-03</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 4 lỗ chữ Z, trái_R-12-282-03,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 4 lỗ chữ Z, trái_R-12-282-03,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 4 lỗ chữ Z, trái_R-12-282-03,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Phụ lục danh mục chi tiết kèm theo</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2247 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập trẻ sơ sinh | Máy giúp thở | Servo-n | Maquet | Thụy Điển | Maquet | Thụy Điển |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <p>Máy thở xâm nhập và không xâm nhập dùng cho trẻ em và sơ sinh.</p> | <p><strong>1. Cấu hình thiết bị:</strong></p> <ul> <li>Máy chính với màn hình TFT cảm ứng 15 inch: 01 cái</li> <li>Dây nối và đầu nối cho oxy từ hệ thống khí y tế trung tâm: 01 cái</li> <li>Dây nối và đầu nối cho khí nén từ hệ thống khí y tế trung tâm: 01 cái</li> <li>Xe đẩy đồng bộ: 01 cái</li> <li>Hộp chứa đồ phía trước: 01 cái</li> <li>Cảm biến Oxy: 01 cái</li> <li>Phổi giả để kiểm tra máy: 01 cái</li> <li>Cánh tay đỡ dây thở: 01 cái</li> <li>Lọc khuẩn (sử dụng 1 lần): 05 cái</li> <li>Bộ phận giữ bình tạo ẩm: 01 cái</li> <li>Bộ phận gia nhiệt: 01 bộ</li> <li>Bình chứa dung dịch tạo ẩm cho trẻ em và sơ sinh: 01 cái</li> <li>Dây thở sơ sinh dùng nhiều lần: 01 cái</li> <li>Dây thở trẻ em dùng nhiều lần: 01 cái</li> <li>Bộ phun khí dung dùng 1 lần: 01 bộ</li> <li>Bộ mask thở không xâm lấn dạng nhét mũi: 01 bộ</li> <li>Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ</li> </ul> <p><strong>2. Cấu hình chế độ thở:</strong></p> <ul> <li>Phần mềm kiểm soát áp lực (PC).</li> <li>Phần mềm kiểm soát thể tích (VC).</li> <li>Phần mềm kiểm soát thể tích điều hòa áp lực (PRVC)</li> <li>Phần mềm hỗ trợ áp lực/ áp lực đường thở dương liên tục (PS/CPAP)</li> <li>Phần mềm hỗ trợ thể tích (VS)</li> <li>Phần mềm thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (SIMV (VC) + PS)</li> <li>Phần mềm thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (SIMV (PC) + PS)</li> <li>Phần mềm thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (SIMV (PRVC) + PS)</li> <li>Phần mềm thông khí qua mũi (Nasal CPAP)</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-09 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-11
2248 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Huyết áp kế cơ | exacta | Rudolf Riester GmbH | Đức | Rudolf Riester GmbH | Đức | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân |  | Nhóm 3 |  |  | 2200000 | t | Bộ | true | 2021-07-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Huyết áp kế<span style="color: red;"> </span>này ngày càng được cải thiện và giảm về trọng lượng. Huyết áp kế mang lại độ chính xác, chất lượng cao - mẫu 2 dây với vỏ kim loại màu đen sơn mài.</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;01 Bao đo huyết áp </p><p>-&nbsp;01 Đồng hồ đo</p><p>-&nbsp;01 Quả bóp + van xả</p><p>-&nbsp;01 Dây nối</p><p>-&nbsp;01 Túi đựng&nbsp;</p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác và tuổi thọ sử dụng cao nhờ vào thực tế vật liệu không bị lão hóa và hệ thống đo lường chịu áp lực lên đến 600 mmHg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kẹp bằng kim loại không gỉ dùng để móc chặt huyết áp kế và bao đo </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Van xả khí chuẩn xác, không ăn mòn, với nút chỉnh tinh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc bảo vệ van xả khí và hệ thống đo.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt đồng hồ áp kế thước đo tuyến tính (Ø49) từ 0 đến 300 mmHg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng bóp tay bằng cao su dùng cho việc bơm căng bao đo</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung sai tối đa: +/-3mmHg</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2021-07-02 | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2021-07-02
2249 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Khay lưới | JF252R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 6852689 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn&nbsp;3/4, có chân, kích thước 406 x 253 x 56 mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2250 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo áp lực hậu môn trực tràng | Máy đo áp lực hậu môn trực tràng | Máy theo dõi pH, Trở kháng | ZepHr | Công Ty TNHH Diversatek Việt Nam | Mỹ | Công Ty TNHH Diversatek Việt Nam | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 720000000 | f | Bộ | true | 2021-06-03 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>Máy theo dõi pH, Trở kháng</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Thông tin máy chính:</strong></p><p><strong>Ký mã hiệu: ZepHr</strong></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>Hãng</p><p>s</p><p>ả</p><p>n<strong> xuất: Diversatek/MỸ</strong></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><strong>Xuất xứ: MỸ</strong></p> | <p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify"><strong>Cấu hình cung cấp bao gồm:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bộ khởi động hệ thống: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bộ định vị cơ vòng: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm máy: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Đầu dò pH, trở kháng tiêu chuẩn: 10 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy tính cài phần mềm chính hãng: 01 bộ</p><p>-&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p><strong>ZepHr Trở kháng / Máy ghi pH</strong></p><p>• Kích thước và trọng lượng nhỏ</p><p>• Các chỉ số, giao diện dễ dàng theo dõi</p><p>• Thẻ SD để tải xuống dữ liệu nhanh chóng, dễ dàng</p><p>• Chỉ cần 2 pin AA và bao gồm hộp đựng có thể làm sạch</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Đầu dò Z / pH</strong></p><p>• Tăng cường sự thoải mái cho bệnh nhân</p><p>• Dễ sử dụng tối ưu</p><p>• Phạm vi cấu hình tiêu chuẩn rộng nhất để đáp ứng nhu cầu lâm sàng của bạn</p><p>• Đường kính nhỏ để chèn dễ dàng</p><p>• Được làm từ các vật liệu có công thức đặc biệt làm mềm theo nhiệt độ cơ thể</p><p>• Chất lượng cao, sử dụng một lần</p><p>• Hiệu suất được đảm bảo 100%</p><p>• Một loạt các chiều dài thực quản để phù hợp với bất kỳ bệnh nhân kích thước</p><p>• Các đầu dò LPR nhánh đơn có cả cảm biến trở kháng và pH ở xa và gần để xác định và mô tả LPR axit và không axit</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2021-06-03 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2021-07-09
2251 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy Hấp Tiệt Trùng Để Bàn Dung Tích 25 Lít | Sting 11B | Celitron Medical Technologies Kft | Hungary | Celitron Medical Technologies Kft | Hungary |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Cái | true | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p>Máy tiệt khuẩn để bàn, dung tích 25 lít</p><p>Model: Sting 11B</p><p>Hãng sản xuất: Celitron</p><p>Nước sản xuất: Hungary</p><p>Tiêu chuẩn: EC, ISO 13485.&nbsp;</p><p>Phân nhóm TT 14 : Nhóm 3.&nbsp;</p><p><br></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế 1 cửa đóng mở bằng tay. </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình màu trắng - xanh, cảm ứng LCD 4.5 inch, </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt trước bằng vật liệu thép và nhựa. </span></p><p><span style="color: black;">Hệ thống thiết kế khép kín đảm bảo mỹ thuật,&nbsp;</span></p> | <p>Cấu hình cung cấp:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vỉ hấp: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy lọc RO: 1 máy</p> | [7 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2021-04-14 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2021-04-14
2252 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Gói dụng cụ ghép Gan ( gồm 4 phần) | Gói dụng cụ ghép Gan | Austos Medical | Mỹ | Austos Medical | Mỹ | ["2020","2021","2019"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 44500000000 | t | Bộ | true | 2021-01-29 | 2022-01-28 | <p>Gói dụng cụ ghép Gan ( gồm 4 phần)&nbsp;</p><p>Hãng SX: AUSTOS</p><p>Nước SX: Mỹ</p><p>PHẦN 1 : Lấy gan , gồm 89 chi tiết</p><p>PHẦN 2 : RỬA GAN , 96 chi tiết</p><p>PHẦN 3: GHÉP GAN, 28 chi tiết</p><p>PHẦN 3: BỘ HỖ TRỢ GHÉP GAN, gồm 11 chi tiết</p><p><br></p> | <p>Gói dụng cụ ghép Gan ( gồm 4 phần)&nbsp;</p><p>PHẦN 1 : Lấy gan , gồm 89 chi tiết</p><p>PHẦN 2 : RỬA GAN , 96 chi tiết</p><p>PHẦN 3: GHÉP GAN, 28 chi tiết</p><p>PHẦN 3: BỘ HỖ TRỢ GHÉP GAN, gồm 11 chi tiết</p><p><br></p> |  | <p>Gói dụng cụ ghép Gan ( gồm 4 phần)&nbsp;</p><p>PHẦN 1 : Lấy gan , gồm 89 chi tiết </p><p>PHẦN 2 : RỬA GAN , 96 chi tiết </p><p>PHẦN 3: GHÉP GAN, 28 chi tiết </p><p>PHẦN 3: BỘ HỖ TRỢ GHÉP GAN, gồm 11 chi tiết </p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-01-29 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-01-29
2253 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Alaris™ PK Plus Syringe Pump | 8005TIG03 | Plexus Services Ro SRL | Romania | BD Switzerland Sàrl | Thụy Sĩ | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Đầu tư Halico | Romania | Nhóm 3 |  |  | 100000000 | t | Cái | true | 2020-11-19 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">- Thiết bị được sử dụng rộng rãi tại Châu Âu, sử dụng để tiêm truyền đưa thuốc liên tục vào cơ thể bệnh nhân với liều lượng được đặt trước một cách chính xác, ổn định và an toàn.</p><p class="ql-align-justify">- Dùng trong gây mê qua đường tĩnh mạch TCI/TIVA</p><p class="ql-align-justify">- Báo động và thông báo bằng đèn và âm thanh, kết nối đến trung tâm giám sát của bệnh viện.</p><p class="ql-align-justify">- Hỗ trợ 100 thư viện thuốc cho mỗi hồ sơ, lên đến 3000 thư viện thuốc (30 hồ sơ).</p><p class="ql-align-justify">- Đèn báo trực quan kết hợp âm thanh giúp dễ dàng nhận biết các thông báo, báo động.</p><p class="ql-align-justify">- Giá kẹp cọc được tích hợp giúp nhanh chóng và thuận tiện khi gắn máy vào cọc truyền.</p><p class="ql-align-justify">- Sử dụng nguồn điện từ 115 - 230V AC và ắc quy bên trong máy.</p><p class="ql-align-justify">- Đạt chứng chỉ ISO 13485, EC.</p> | <p>- 01 máy chính tích hợp giá kẹp cọc truyền</p><p>- 01 dây nguồn;</p><p>- CD HDSD tiếng Anh + HDSD nhanh tiếng Việt</p> |  |  | <ul><li>Bảo hành 24 tháng kể từ ngày bàn giao</li><li>Giao hàng và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Đầu tư Halico | 2020-11-19 | Công ty TNHH Đầu tư Halico | 2021-01-04
2254 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Bơm Tiêm Điện | SP-8800 | Ampall Co., Ltd | Hàn Quốc | Ampall Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 30500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Đặc Tính Kỹ Thuật:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Tự kiểm tra</strong>&nbsp;– Mỗi lần bật máy, quá trình kiểm tra sẽ được thực hiện.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Tự động nhận dạng kích thước bơm tiêm</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Phím tắt</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>K.V.O ( Giữ tĩnh mạch mở)</strong> – Khi thể tích dịch đạt tới giá trị đã định, tốc độ truyền chuyển thành tốc độ K.V.O ( có thể điều chỉnh từ 1ml/h đến 10ml/h) tự động.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Chức năng khóa bàn phím</strong> – Bàn phím được khóa có/ không có mật khẩu tùy thuộc vào điều kiện sử dụng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Cài đặt tiêm thuốc</strong> – Tốc độ tiêm/ dung tích tiêm/ Thời gian tiêm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Bộ nhớ lưu giữ</strong> – Giá trị cài đặt cuối cùng được lưu lại</p><p><br></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy bơm tiêm tự động kèm phụ kiện cơ bản&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng tiếng anh và tiếng việt:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | 2020-11-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | 2020-12-31
2255 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy ly tâm | Máy ly tâm lạnh túi máu | Máy ly tâm lạnh ≥ 12 túi máu | Roto Silenta 630 RS | Andreas Hettich GmbH & Co. KG | Đức | Andreas Hettich GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2310000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2021-12-31 | <ul><li>Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485</li></ul> | <ul><li><span style="color: black;">Máy chính: 01 bộ</span></li><li><span style="color: black;">Roto văng 6 vị trí: 01 cái</span></li><li><span style="color: black;">Gầu ly tâm: 06 chiếc</span></li><li><span style="color: black;">Giỏ đựng túi máu: 06 chiếc</span></li></ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-04-26 | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-04-26
2256 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | TERUFUSION Syringe Pump Type SS3 TCI | TE-SS830T | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Nhật Bản | Terumo Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 100000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2020-11-30 | <ul> <li>Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, và các khoa phòng khác</li> <li>Thiết bị cho phép tiêm thuốc gây mê tĩnh mạch có kiểm soát nồng độ đích mong muốn</li> <li>Tốc độ tiêm (mL/h) có thể tự động được tính toán dựa trên đơn vị đặt liều µg/kg/phút, mg/kg/h</li> <li>Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</li> <li>Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát.</li> <li>Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ.</li> <li>Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng.</li> <li>Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.</li> <li>Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy.</li> <li>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-10-30 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-11-30
2257 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy Rửa Dụng Cụ Tự Động 2 Cửa 430 Lít | AWD655-15AD | AT-OS s.r.l. | Italy | AT-OS s.r.l. | Italy |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Italy | Nhóm 3 |  |  | 2200000000 | t | Cái | true | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p>MÁY RỬA DỤNG CỤ TỰ&nbsp;</p><p>ĐỘNG 2 CỬA 430 LÍT&nbsp;</p><p>Model: AWD655-15AD&nbsp;</p><p>Hãng sản xuất: AT-OS&nbsp;</p><p>Nước sản xuất: Ý&nbsp;</p><p>Tiêu chuẩn: EC, ISO 13485.&nbsp;</p><p>Phân nhóm TT 14 : Nhóm 3.</p> | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in tích hợp: 01</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn chiếu sáng buồng rửa: 01 Cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay rửa 5 tầng: 01Cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay (rổ) đựng dụng cụ : 15&nbsp;cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy: 02 Cái</p> | [7 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2021-04-14 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2021-04-14
2258 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | TERUFUSION Syringe Pump Type SS3 | TE-SS730 | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Nhật Bản | Terumo Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 40000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2020-11-30 | <ul> <li>Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, các khoa chăm sóc đặc biệt, khoa sơ sinh, khoa điều trị tim mạch và nhiều phòng khoa khác.</li> <li>Dùng để tiêm một lượng thuốc rất nhỏ vào cơ thể bệnh nhân với độ chính xác cao.</li> <li>Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</li> <li>Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát.</li> <li>Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ.</li> <li>Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng.</li> <li>Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.</li> <li>Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy.</li> <li>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-10-30 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-11-30
2259 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC277R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 9918178 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2260 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dùi chọc 12-5229 | SC11-080 (12-5229) | Rumex International Corp. | Nga | Rumex International Corp. | Nga |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Nga | Nhóm 4 |  |  | 23220000 | t | Hộp | false | 2021-07-02 | 2021-10-02 | <p>Bộ dùi chọc, code 12-5229</p><p>Hãng / Nước SX: Rumex - Mỹ / Nga</p> | <p>Bộ dùi chọc, code 12-5229</p><p>Hãng / Nước SX: Rumex - Mỹ / Nga</p> |  | <p>Bộ dùi chọc, code 12-5229</p><p>Hãng / Nước SX: Rumex - Mỹ / Nga</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-02
2261 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | TERUFUSION Syringe Pump Type SS3 TCI | TE-SS830T | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Nhật Bản | Terumo Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 100000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2022-01-04 | <ul><li>Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, và các khoa phòng khác</li><li>Thiết bị cho phép tiêm thuốc gây mê tĩnh mạch có kiểm soát nồng độ đích mong muốn</li><li>Tốc độ tiêm (mL/h) có thể tự động được tính toán dựa trên đơn vị đặt liều µg/kg/phút, mg/kg/h</li><li>Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</li><li>Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát.</li><li>Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ.</li><li>Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng.</li><li>Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.</li><li>Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy.</li><li>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-04 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-14
2262 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang C-Arm | Máy X quang C-arm 3D đầu thu phẳng công suất cao | Ziehm Vision RFD 3D | Ziehm Imaging GmbH | Đức | Ziehm Imaging GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Đức | Nhóm 3 |  |  | 15500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-16 | 2021-12-31 | <p>ZIEHM VISION RFD 3D là sự kết hợp tuyệt tuyệt vời giữa chất lượng hình ảnh 2D cùng với module hình ảnh 3D trong phòng mổ. Máy C arm có thể kết hợp với hệ thống phẫu thuật định vị Navigation. Máy C&nbsp;arm có công suất lớn phù hợp với nhiều loại phẫu thuật như phẫu thuật Cột sống, Khớp, Chấn thương, Thần kinh và Tim mạch.</p> | <p>1. Khối cánh tay C</p><p>- Tủ phát tia cao tần : 01 cái</p><p>- Bóng X-quang : 01 cái</p><p>- Bộ thu phẳng : 01 cái</p><p>- Màn hình điều khiển cảm ứng : 01 cái</p><p>- Công tắc chụp bằng tay: 01 bộ</p><p>- Bàn đạp chân : 01 cái</p><p>2. Khối&nbsp;xe đẩy màn hình</p><p>- Màn hình&nbsp;: 01 cái</p><p>- Màn hình điều khiển cảm ứng : 01 cái</p><p>- Máy trạm 3D tích hợp trong xe đẩy màn hình: 01 bộ</p><p>- Gói phầm mềm xử lý ảnh 3D: 01 bộ</p><p>- Máy in: 01 cái</p> |  | <p>1. Kích thước cánh tay:</p><p>- Khoảng dịch chuyển đứng : 42 cm</p><p>- Khoảng dịch chuyển ngang : 27 cm</p><p>- Góc quay theo trụ ngang : ±225 độ</p><p>- Độ vẩy sang 2 phía : ±10 độ</p><p>&nbsp;- Tay phanh được mã hóa màu để dễ nhận diện hướng chuyển động</p><p>2. Bóng X-Quang:</p><p>- Loại Anode : Anode quay</p><p>3. Khối tạo cao áp:</p><p>- Công suất phát bình thường 25000 W</p><p>- Dải điện áp chiếu liên tục từ 40 kV</p><p>4. Đầu thu phẳng:</p><p>- Màn phát quang : I-ốt Xezi</p><p>- Kích thước đầu thu: 30x30 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-06-16 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-06-17