2263 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Nhiệt kế | Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Berrcom JXB178 | Medel Thermo | Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co; Ltd | Trung Quốc | Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co; Ltd | Italy |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 2500000 | f | Miếng | false | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p> Kiểm soát nhiệt độ cơ thể mọi lúc mọi nơi  Phù hợp nhiều đối tượng  Máy đo nhiệt không tiếp xúc tránh bị nhiễm vi rút  3 chế độ đo trong một máy: đo thân nhiệt cơ thể người, phòng và bề mặt  Báo động âm thanh nếu nhiệt độ lớn hơn 38C (100,4F)  Ghi nhớ 32 lần đo nhiệt độ gần nhất  Màn hình hiển thị kỹ thuật số LCD có đèn  Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng  Tiện dụng sử dụng tại nhà hoặc mang đi  Đáp ứng nhu cầu đo nhiệt ở mọi lứa tuổi, giới tính  Khoảng cách đo: 3cm ~ 5cm (1,2in ~ 2in)  Phạm vi đo lường: - Chế độ cơ thể: 32°C ~ 42,9°C (89,6°F~109,2°F) - Chế độ tạm thời bề mặt: 0 ° C ~ 60 ° C (32°F ~ 140°F) - Chế độ phòng: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)  Độ chính xác: - 32,0°C ~ 34,9°C (89,6°F ~ 94,8°F) ± 0,3°C (± 0,6°F) - 35,0°C ~ 42,0°C (95°F~107,6°F) ± 0,2°C (± 0,4°F) - 42,1°C ~ 42,9°C (107,8°F ~ 109,2°F) ± 0,3°C (± 0,6°F)</p> | <p> Kiểm soát nhiệt độ cơ thể mọi lúc mọi nơi  Phù hợp nhiều đối tượng  Máy đo nhiệt không tiếp xúc tránh bị nhiễm vi rút  3 chế độ đo trong một máy: đo thân nhiệt cơ thể người, phòng và bề mặt  Báo động âm thanh nếu nhiệt độ lớn hơn 38C (100,4F)  Ghi nhớ 32 lần đo nhiệt độ gần nhất  Màn hình hiển thị kỹ thuật số LCD có đèn  Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng  Tiện dụng sử dụng tại nhà hoặc mang đi  Đáp ứng nhu cầu đo nhiệt ở mọi lứa tuổi, giới tính  Khoảng cách đo: 3cm ~ 5cm (1,2in ~ 2in)  Phạm vi đo lường: - Chế độ cơ thể: 32°C ~ 42,9°C (89,6°F~109,2°F) - Chế độ tạm thời bề mặt: 0 ° C ~ 60 ° C (32°F ~ 140°F) - Chế độ phòng: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)  Độ chính xác: - 32,0°C ~ 34,9°C (89,6°F ~ 94,8°F) ± 0,3°C (± 0,6°F) - 35,0°C ~ 42,0°C (95°F~107,6°F) ± 0,2°C (± 0,4°F) - 42,1°C ~ 42,9°C (107,8°F ~ 109,2°F) ± 0,3°C (± 0,6°F)</p> | <p> Kiểm soát nhiệt độ cơ thể mọi lúc mọi nơi  Phù hợp nhiều đối tượng  Máy đo nhiệt không tiếp xúc tránh bị nhiễm vi rút  3 chế độ đo trong một máy: đo thân nhiệt cơ thể người, phòng và bề mặt  Báo động âm thanh nếu nhiệt độ lớn hơn 38C (100,4F)  Ghi nhớ 32 lần đo nhiệt độ gần nhất  Màn hình hiển thị kỹ thuật số LCD có đèn  Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng  Tiện dụng sử dụng tại nhà hoặc mang đi  Đáp ứng nhu cầu đo nhiệt ở mọi lứa tuổi, giới tính  Khoảng cách đo: 3cm ~ 5cm (1,2in ~ 2in)  Phạm vi đo lường: - Chế độ cơ thể: 32°C ~ 42,9°C (89,6°F~109,2°F) - Chế độ tạm thời bề mặt: 0 ° C ~ 60 ° C (32°F ~ 140°F) - Chế độ phòng: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)  Độ chính xác: - 32,0°C ~ 34,9°C (89,6°F ~ 94,8°F) ± 0,3°C (± 0,6°F) - 35,0°C ~ 42,0°C (95°F~107,6°F) ± 0,2°C (± 0,4°F) - 42,1°C ~ 42,9°C (107,8°F ~ 109,2°F) ± 0,3°C (± 0,6°F)</p> | <p> Kiểm soát nhiệt độ cơ thể mọi lúc mọi nơi  Phù hợp nhiều đối tượng  Máy đo nhiệt không tiếp xúc tránh bị nhiễm vi rút  3 chế độ đo trong một máy: đo thân nhiệt cơ thể người, phòng và bề mặt  Báo động âm thanh nếu nhiệt độ lớn hơn 38C (100,4F)  Ghi nhớ 32 lần đo nhiệt độ gần nhất  Màn hình hiển thị kỹ thuật số LCD có đèn  Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng  Tiện dụng sử dụng tại nhà hoặc mang đi  Đáp ứng nhu cầu đo nhiệt ở mọi lứa tuổi, giới tính  Khoảng cách đo: 3cm ~ 5cm (1,2in ~ 2in)  Phạm vi đo lường: - Chế độ cơ thể: 32°C ~ 42,9°C (89,6°F~109,2°F) - Chế độ tạm thời bề mặt: 0 ° C ~ 60 ° C (32°F ~ 140°F) - Chế độ phòng: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)  Độ chính xác: - 32,0°C ~ 34,9°C (89,6°F ~ 94,8°F) ± 0,3°C (± 0,6°F) - 35,0°C ~ 42,0°C (95°F~107,6°F) ± 0,2°C (± 0,4°F) - 42,1°C ~ 42,9°C (107,8°F ~ 109,2°F) ± 0,3°C (± 0,6°F)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26
2264 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD052R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 764944 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích, loại chuẩn, thẳng, ngàm có khía</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2265 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy Hấp Tiệt Khuẩn Nhiệt Độ Thấp Công Nghệ Plasma, 1 Cửa, Dung Tích 113 Lít | S75 | Tekno Mar Makina Imalat Ithalat Ihracat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | Tekno Mar Makina Imalat Ithalat Ihracat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | Thổ Nhĩ Kỳ |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên |  | Nhóm 4 |  |  | 2100000000 | t | Cái | true | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">MÁY HẤP TIỆT KHUẨN NHIỆT ĐỘ THẤP CÔNG NGHỆ PLASMA, 1 CỬA, DUNG TÍCH 113 LÍT</strong></p><p><span style="color: black;">Model: S75</span></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: Teknomar</span></p><p><span style="color: black;">Nước sản xuất: Thổ Nhĩ Kỳ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Tiêu chuẩn: </span><strong style="color: black;">EC, ISO 13485.</strong></p><p><span style="color: black;">Phân nhóm TT 14&nbsp;: </span><strong style="color: black;">Nhóm 4.</strong></p> | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng dụng cụ : 2 &nbsp;cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hóa chất H2O2: 2 Bình (5 chu kỳ/ bình)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi Tyvek: 1 cuộn</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ thị hóa học 250 miếng</p> | [7 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2021-04-14 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2021-04-14
2266 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống nước R.O | Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (R.O) dùng cho lọc máu và các trị liệu liên quan | NAS/WTS-RO-HD1000 | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh | Việt Nam | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1700000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-01 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;<strong>Công suất: </strong>1000 lít/giờ</p><p>-&nbsp;<strong>Năm sản xuất: </strong>năm 2021</p><p>-&nbsp;Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p><p>-&nbsp;Chứng chỉ quản lý chất lượng thiết bị Y Tế ISO 13485:2016</p><p>- Phân loại trang thiết bị y tế : loại C</p><p>- Chất lượng nước R.O: 23 thành phần hóa học, tổng số vi sinh vật sống, nội độc tố vi khuẩn đạt 100% theo tiêu chuẩn ANSI/AAMI 13959: 2014 theo Quyết định 2482/QĐ – BYT.</p><p>-&nbsp;Nguồn điện sử dụng: 220VAC hoặc 380VAC ± 10%, 50 Hz</p><p>-&nbsp;Môi trường hoạt động:</p><p>+&nbsp;Nhiệt độ: 5 - 40ºC</p><p>+ Độ ẩm : 40 - 90%.</p> |  |  |  | <p>Bảo hành toàn bộ thiết bị 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-30 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-03-30
2267 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống vận chuyển mẫu và thiết bị phụ trợ | Xe đẩy dụng cụ cấp cứu | BS-620 | Bossay Medical Appliance Co., Ltd | Trung Quốc | Bossay Medical Appliance Co., Ltd | Việt Nam |  | Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh phát triển công nghệ Trí Đức |  | Nhóm null |  |  | 15000000 | t | Cái | false | 2021-02-01 | 2021-12-31 | <p>Xe đẩy dụng cụ được thiết kế 5 ngăn kéo để thuốc và dụng cụ phục vụ cho phòng cấp cứu, xe gồm có 1 thùng đựng rác thải y tế như bơm, kim tiêm, băng đã qua sử dụng, có 1 khy để máy sốc tim, 1 gí đỡ màn hình Monitor theo dõi chỉ số của bệnh nhân, 1 thùng đựng hồ sơ của bệnh nhân, 1 móc treo dịch truyền, phí sau lưng xe đẩy có hệ thống qua hệ phích cắm, rắc nối của xe đẩy cấp cứu</p> | <p>Xe đẩy dụng cụ cấp cứu</p> |  | <ul><li>Kích thước: cao (mm) x rộng (mm) x sâu (mm) = 950 x 850 x 520</li><li>01 Cộc truyền</li><li>01 bộ 4 bánh xe chống ồn 4in</li><li>01 Bộ thạnh chia ngăn kéo</li><li>01 bàn ép lồng ngực bằng nhựa PP</li></ul> | [5 empty] | Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh phát triển công nghệ Trí Đức | 2021-02-01 | Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh phát triển công nghệ Trí Đức | 2021-02-01
2268 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant 17° Multi-Unit Abut. 2.5 mmH - Ø5.0 Implant | 70-1153-PRS0002 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 2.5mm</li><li>Nghiêng 17 độ</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 2.5mm</li><li>Nghiêng 17 độ</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 2.5mm</li><li>Nghiêng 17 độ</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 2.5mm</li><li>Nghiêng 17 độ</li></ul><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2269 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy | Máy phân tích tế bào dòng chảy DxFLEX | B73410 | Beckman Coulter Biotechnology (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Beckman Coulter Biotechnology (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc |  | Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 3950000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">DxFLEX là hệ thống đếm tế bào dòng chảy dùng trong lâm sàng mới của Beckman Coulter. Với độ nhạy cao và phần mềm trực quan, DxFLEX giúp công nghệ đếm tế bào dòng chảy trở thành thường quy với cả các kỹ thuật viên mới và các chuyên gia về công nghệ này và thúc đẩy việc chuẩn hóa xét nghiệm. Chức năng ở bộ phận nạp mẫu tự động hỗ trợ việc thu kết quả chính xác và việc theo dõi mẫu.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic | 2021-04-14 | Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic | 2021-04-14
2270 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, hóa chất chuyên dụng | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, hóa chất | PR 500 | Arctiko A/S | Ba Lan | Arctiko A/S | Ba Lan | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 130000000 | t | Cái | true | 2021-05-28 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(27, 36, 55);">Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, hóa chất</span></p> | <p>+ Thân tủ chính: 01 máy</p><p>+ Màn hình : 01 cái</p><p>+ Khay chứa mẫu: 03 cái</p><p>+ Máy nén khí: 01 cái</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+tiếng Việt: 01&nbsp;bộ</p> |  | <p><strong>hông số, chi tiêu kỹ thuật</strong></p><p>-&nbsp;Tủ chuyên dụng dùng cho bảo quản và lưu trữ hóa chất, sinh phẩm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Dung tích: 523<span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;lít</span></p><p>-&nbsp;Sử dụng bộ điều khiển G214 hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;Sử dụng đầu dò kiểu PT100 hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ bảo quản: +10C đến +10C&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị cảm ứng 4.3 inch, hiển thị các thông số của tủ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có Pin dự phòng cho hiển thị nhiệt độ và các thông số khoảng 72 giờ khi mất điện</p><p>-&nbsp;Có đèn chiếu sáng bên trong tủ giúp khả năng quan sát tốt hơn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ tích hợp trong vòng khoảng 20 năm</p><p>-&nbsp;Có 02 cổng cho kết nối đầu dò</p><p>-&nbsp;Tải và nâng cấp phần mềm, dữ liệu mới bằng cổng USB</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống dữ liệu được bảo vệ 3 cấp</p><p>-&nbsp;Tủ được làm bằng thép trắng không gỉ tráng men</p><p>-&nbsp;Tường bảo vệ cách điện dầy khoảng 60mm</p><p>-&nbsp;Thiết kế 4 bánh xe, có khoá giúp việc cố định và di chuyển thuận tiện</p><p>-&nbsp;Tủ được làm lạnh hờ hệ thống R290</p><p>-&nbsp;Công nghệ làm lạnh theo công nghệ cưỡng bức khí</p><p>-&nbsp;Công suất tiêu thụ (KWH/24H): khoảng 3.6</p><p>-&nbsp;Có chế độ cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-28 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-28
2271 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant 17° Multi-Unit Abut. 2.5 mmH - Ø3.5/4.3 Implant | 70-1153-PRS0001 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 2.5mm</li><li>Nghiêng 17 độ</li></ul> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 2.5mm</li><li>Nghiêng 17 độ</li></ul> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 2.5mm</li><li>Nghiêng 17 độ</li></ul> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 2.5mm</li><li>Nghiêng 17 độ</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2272 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | 5530 | Meditop Corporation (Malaysia) SDN BHD | Malaysia | Meditop Corporation (Malaysia) SDN BHD | Malaysia | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | Malaysia | Nhóm 4 |  |  | 35000000 | t | Cái | true | 2021-02-04 | 2022-02-04 | <p>-Bơm tiêm điện 5530 Thiết kế nhỏ gọn, đơn giản và thuận tiện trong sử dụng.</p><p>- Quy trình cài đặt bơm tiêm được tối ưu hoá và dễ dàng cho người sử dụng.</p><p>- Sử dụng được cho tất cả các loại xy lanh nhựa của các hãng khác nhau.</p><p>- Liều lượng tiêm liên tục, chính xác, độ an toàn cao.</p> | <p>-&nbsp;Máy chính </p><p>-&nbsp;Dây nguồn</p><p>- 01 Sách hướng dẫn sử dụng Anh, Việt</p> |  | <p class="ql-align-justify">- Dùng được bơm tiêm của nhiều hãng khác nhau</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Lưu lượng bơm : từ 0.1-150ml/giờ (tùy theo thể tích ống tiêm)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Khoảng thể tích bơm tổng cộng: 0.1--&gt; 999,9ml</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Độ chính xác cơ khí 1-2%, ống tiêm 3%</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tốc độ bơm Bolus 400ml/giờ --&gt; 1.500ml/giờ (tùy theo thể tích ống tiêm)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Báo động : thể tích thấp (không hoạt động trong cơ chế lựa chọn tự động), nghẽn, pin yếu, ống tiêm/ kẹp ống bơm không được đặt đúng, mất điện, CPU hỏng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Nguồn điện: 100 --&gt; 240VAC, 50/60Hz (12,7 --&gt; 15 VDC)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Pin sạc lắp đặt sẵn, họat động liên tục trong 2 giờ</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-02-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-02-05
2273 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương Mini Titanium 4 lỗ chữ Z bắc cầu, phải | R-12-282-04 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3550000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ Z bắc cầu, phải </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: R-12-282-04</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 4 lỗ chữ Z, phải_ R-12-282-04, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 4 lỗ chữ Z, phải_ R-12-282-04, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 4 lỗ chữ Z, phải_ R-12-282-04, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Phụ lục danh mục chi tiết kèm theo</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2274 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy tiệt trùng NIHOPHAWA-OS120 | NIHOPHAWA-OS120 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 60000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p> <ul> <li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; màn hình hiển thị đèn LED số</p> <ul> <li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li> <li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li> <li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li> <li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li> <li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 1 máy</li> <li>Phụ kiện tiêu chuẩn:</li> </ul> <ul> <li>Khay đựng vật sấy, bằng Inox SUS304: 01 cái</li> <li>Dây cáp nguồn: 01 cái</li> <li>Dây nối đất: 02 m</li> <li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 1 quyển</li> <li>Quy trình vận hành: 01 tờ (dán trên máy)</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
2275 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy đo nhĩ lượng | Máy đo nhĩ lượng phân tích tai giữa | GSI TympStar Pro | Grason-Stadler, Inc. | Mỹ | Grason-Stadler, Inc. | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 680000000 | t | Bộ | true | 2021-03-13 | 2022-03-13 | <p>Máy đo nhĩ lượng, phân tích tai giữa</p> | <p>Thiết bị chính</p><p>- Đầu đo rời (bao gồm cả phone đối bên cắm sẵn): 01 bộ</p><p>- Núm đo (1 túi hoặc cỡ cơ bản, cỡ đặc biệt hay dùng sàng lọc): 01 bộ</p><p>- Bộ kiểm tra đầu đo: 01 bộ</p><p>- Bộ làm sạch đầu đo: 01 bộ</p><p>- Bộ giá đỡ (đeo vai, kẹp, đeo cổ tay): 01 bộ</p><p>- USB cài đặt: 02 cái</p><p>- Bàn phím và chuột không dây kết nối máy đo: 01 bộ</p><p>- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt: 01 bộ</p><p>- Bộ máy tính để bàn: 01 bộ</p><p>- Máy in phun mầu: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2021-03-13 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2021-03-13
2276 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng 2 vòi | CHS -Matic 2 | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-12-31 | <ul><li>Là hệ thống bồn rửa tay vô trùng đồng bộ loại 2 vòi. Sử dụng cùng lúc cho 02 phẫu thuật viên.</li><li>Ứng dụng:&nbsp;sử dụng cho các phòng mổ, phòng khám sản phụ khoa, phòng đẻ, phòng IVF, nội soi, tai mũi họng, thần kinh và những nơi cần nước vô trùng.</li><li>Nguyên lý hoạt động: Nước được cung cấp vào bồn sẽ được hòa trộn với nước nóng theo nhiệt độ cài đặt và được đi qua bộ lọc thô và bộ lọc tinh. Sau đó qua hệ thống 02 bóng đèn cực tím để tiệt trùng trước khi đi ra 02 vòi rửa.</li><li>Cấu tạo của bồn được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao.</li><li>Thân bồn có 04 bánh xe quay.</li><li>Đường ống dẫn nước được làm bằng đồng.</li><li>Có thể lựa chọn sử dụng nước nóng hoặc nước lạnh.</li></ul> | <p><strong><u>Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm:</u></strong></p><ul><li>Thân máy chính: 01 chiếc.</li><li>Hệ thống rửa tay nước ấm đồng bộ: 01 bộ</li><li>Bộ lọc tinh 5um: 01 chiếc.</li><li>Bộ lọc thô 10um: 01 chiếc</li><li>Đèn cực tím tiệt trùng nước: 02 chiếc.</li><li>Giá lọc chất bẩn: 01 chiếc.</li><li>Các phụ kiện khác để lắp đặt thiết bị: 01 bộ</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</li><li>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</li></ul><p>&nbsp;</p> | <p><strong><u>Cấu hình bao gồm:</u></strong></p> <ul> <li>Thân máy chính: 01 chiếc.</li> <li>Hệ thống rửa tay nước ấm đồng bộ: 01 bộ</li> <li>Bộ lọc tinh 5um: 02 chiếc.</li> <li>Bộ lọc thô 10um: 02 chiếc</li> <li>Đèn cực tím tiệt trùng nước: 02 chiếc.</li> <li>Giá lọc chất bẩn: 01 chiếc.</li> <li>Máy sấy tay khô: 01 chiếc</li> <li>Các phụ kiện khác để lắp đặt thiết bị: 01 bộ</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</li> <li>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</li> </ul> | <ul><li>Kết quả phân tích chất lượng nước sau khi tiệt trùng.</li></ul><p>+&nbsp;Với vi khuẩn E.Coli tỷ lệ là&nbsp;99,99%.</p><p>+&nbsp;Với P. Aeruginasa là 100%.</p><p>+&nbsp;Với B.Subtilis là&nbsp;98.8%</p><p>+&nbsp;Tỷ lệ tiệt trùng trung bình là 99.6%.</p><ul><li>Buồng đốt:</li></ul><p>+&nbsp;Buồng được làm bằng thép không gỉ.</p><p>+&nbsp;Có 01 kháng đốt.</p><p>+&nbsp;Công suất kháng đốt 2 kW.</p><p>+&nbsp;Dung tích buồng đốt 30 lít.</p><ul><li>Bộ lọc:</li></ul><p>+&nbsp;Có 02 bộ lọc.</p><p>+&nbsp;Bộ tiền lọc <em>(lọc thô)</em> lọc các hạt bụi kích thước 10µm.</p><p>+&nbsp;Bộ lọc chính <em>(lọc tinh)</em> lọc các hạt bụi kích thước 5µm.</p><ul><li>Bảng điều khiển:</li></ul><p>+&nbsp;Có đèn báo trạng thái của đèn cực tím.</p><p>+&nbsp;Có đèn báo trạng thái bật/ tắt kháng đốt.</p><p>+&nbsp;Có công tắc ngắt nguồn.</p><ul><li>Áp lực nước đầu vào: 1.0 đến 3.0 Kg/cm<sup>2</sup>.</li><li>Kích thước bồn:&nbsp;600 x 1400 x 1160 mm (<em>Rộng x Dài x Cao</em>).</li><li>Chiều rộng tối đa của bồn:&nbsp;600 mm.</li><li>Chiều rộng của chân đế của bồn:&nbsp;500 mm.</li><li>Chiều dài của bồn:&nbsp;1400 mm.</li><li>Chiều cao từ bánh xe đến mặt trên của bồn:&nbsp;1160 mm.</li><li>Chiều cao từ bánh xe đến mặt trước của bồn:&nbsp;900 mm.</li><li>Khoảng cách giữa hai vòi rửa tay:&nbsp;640 mm.</li><li>Nguồn điện sử dụng: 220V, 50 Hz.</li><li>Công suất tiêu thụ tối đa:&nbsp;2,5 kW.</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-07 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-11
2277 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang tổng quát | Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, model FXRD-1717NB | FXRD-1717NB | Vieworks Co., Ltd. | Hàn Quốc | Vieworks Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, model FXRD-1717NB</p> | <p>Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, model FXRD-1717NB, bao gồm:</p> <p>1/&nbsp;Tấm cảm biến&nbsp;X-quang model FXRD-1717NB: 01 tấm</p> <p>2/&nbsp;Khối điều khiển SCU: 1 cái</p> <p>3/&nbsp;Cáp nguồn: 2 sợi</p> <p>4/&nbsp;Cáp tín hiệu: 1 sợi</p> <p>5/&nbsp;Cáp mạng: 1 sợi</p> <p>6/&nbsp;Phần mềm kết nối và xử lý hình ảnh: 1 bộ</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-11
2278 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant 17° Multi-Unit Abut. 3.5 mmH - Ø3.5/4.3 Implant | 70-1153-PRS0003 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li><li>Nghiêng 17 độ</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li><li>Nghiêng 17 độ</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li><li>Nghiêng 17 độ</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li><li>Nghiêng 17 độ</li></ul><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2279 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang C-Arm | Máy X quang C-arm đầu thu phẳng công suất cao | Ziehm Vision RFD | Ziehm Imaging GmbH | Đức | Ziehm Imaging GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Đức | Nhóm 3 |  |  | 12000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p>ZIEHM VISION RFD cho chất lượng hình ảnh cao với liều tia thấp. Máy C arm có công suất lớn phù hợp với nhiều loại phẫu thuật như phẫu thuật Cột sống, Khớp, Chấn thương, Thần kinh và Tim mạch.</p><p><br></p> | <p>1. Khối cánh tay C</p><p>- Tủ phát tia cao tần : 01 cái</p><p>- Bóng X-quang : 01 cái</p><p>- Bộ thu phẳng : 01 cái</p><p>- Màn hình điều khiển cảm ứng : 01 cái</p><p>- Công tắc chụp bằng tay: 01 bộ</p><p>- Bàn đạp chân : 01 cái</p><p>2. Khối&nbsp;xe đẩy màn hình</p><p>- Màn hình&nbsp;: 01 cái</p><p>- Màn hình điều khiển cảm ứng : 01 cái</p><p>- Bộ lưu tích hợp trong xe đẩy màn hình: 01 bộ</p><p>- Máy in: 01 cái</p><p><br></p> |  | <p>1. Kích thước cánh tay:&nbsp;</p><p>- Khoảng dịch chuyển đứng : 42 cm</p><p>- Khoảng dịch chuyển ngang : 22 cm</p><p>- Góc quay theo trụ ngang : ±225 độ</p><p>- Độ vẩy sang 2 phía : ±10 độ</p><p>&nbsp;- Tay phanh được mã hóa màu để dễ nhận diện hướng chuyển động</p><p>2. Bóng X-Quang:</p><p>- Loại Anode : Anode quay</p><p>3. Khối tạo cao áp:</p><p>- Công suất phát bình thường 25000 W&nbsp;</p><p>- Dải điện áp chiếu liên tục từ 40 kV</p><p>4. Đầu thu phẳng:&nbsp;</p><p>- Màn phát quang : I-ốt Xezi</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-06-17
2280 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện tự động | CA-3000 | Canafusion Technologies Inc | Canada | Canafusion Technologies Inc | Canada |  | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cát Minh | Canada | Nhóm 3 |  |  | 40000000 | t | Cái | true | 2020-12-11 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">- Cài đặt tốc độ tiêm Micro/Macro từ 0.1 đến 1500ml/h phù hợp với liệu pháp tiêm cho người lớn và trẻ em.</p><p class="ql-align-justify">- Chế độ tiêm linh hoạt: lập trình liệu pháp IV trong ml/h, thời gian/thể tích và cân nặng bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình OLED sáng, đặc biệt dễ đọc trong những điều kiện ánh sáng cao và thấp</p><p class="ql-align-justify">- Bàn phím số hỗ trợ cài đặt nhanh cho những trường hợp khẩn cấp.</p> | <p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kẹp gắn sau máy: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc bên trong máy: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu HDSD Tiếng Anh/Việt: 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">- Khoảng tốc độ tiêm: </p><p class="ql-align-justify">Xi lanh 10ml: 0.1-300ml/h</p><p class="ql-align-justify">Xi lanh 20/30 ml: 0.1-500ml/h</p><p class="ql-align-justify">Xi lanh 50/60 ml: 0.1-1200ml/h</p><p class="ql-align-justify">Xi lanh 100ml: 0.1-1500ml/h</p><p class="ql-align-justify">- Tốc độ truyền nhanh polus/purge:</p><p class="ql-align-justify">Xi lanh 10ml: 240ml/h</p><p class="ql-align-justify">Xi lanh 20/30ml: 400ml/h</p><p class="ql-align-justify">Xi lanh 50/60ml: 960ml/h</p><p class="ql-align-justify">Xi lanh 100ml: 1200ml/h</p><p class="ql-align-justify">- Thể tích truyền nhanh: có thể lập trình</p><p class="ql-align-justify">- Bước điều chỉnh tốc độ chảy:</p><p class="ql-align-justify">0.1-99ml/h ở bước 0.1ml/h</p><p class="ql-align-justify">100-1500ml/h ở bước 1ml/h</p><p class="ql-align-justify">- Độ chính xác: ±5% với xi lanh/ ±2% không có xi lanh</p><p class="ql-align-justify">- Áp lực tắc nghẽn: 0.04 Mpa - 0.12 Mpa/ 5.8 PSI - 17.4 PSI, có thể điều chỉnh từ cao, trung bình, thấp.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cát Minh | 2020-12-11 | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cát Minh | 2021-03-25
2281 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đếm tế bào tự động | ADAM-rWBC | ADAM-rWBC | NanoEnTek Inc. | Hàn Quốc | NanoEnTek Inc. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 418000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>Máy đếm tế bào bạch cầu tồn dư trong máu và các chế phẩm máu</p> | <p> </p><p> - Điện thế: AC100~240 V, 50~60 Hz</p><p> - Cường độ dòng điện: max. 1.8 A, max 100 W</p><p> - Cầu chì: F3.15AL250V</p><p> - Khối lượng: 9 Kg</p><p> - Kích thước (W×L×H) : 220 × 375 × 250 mm</p><p> - Mức bảo vệ: IPX0&nbsp;</p> |  | <p> </p><p> - Vật kính: 4 X</p><p> -&nbsp;Đèn LED: 4W Green LED, IEC 62471:2006</p><p> -&nbsp;CCD camera: B/W CCD</p><p> - Bộ lọc: Bộ lọc kích thích, bộ lọc lưỡng sắc, bộ lọc phát xạ</p><p> - Kết nối: cổng RS232, USB</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-12-18 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-05-12
2282 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang đo mật đô xương | Máy đo độ loãng xương X-quang | EXCELLUS | OsteoSys Co., Ltd | Hàn Quốc | OsteoSys Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1650000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2022-05-01 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY ĐO ĐỘ LOÃNG XƯƠNG TOÀN THÂN (BẰNG TIA X)</strong></p><p>Model: <strong>EXCELLUS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>OsteoSys – Hàn Quốc</strong></p><p><em>Máy mới 100%, đạt tiêu chuẩn Châu Âu EC, Chứng chỉ ISO 13485.</em></p><p><em>Sản xuất năm 2020</em></p> | <p><strong><em><u>Cấu hình tiêu chuẩn:</u></em></strong></p> <ul> <li>01 Máy chính</li> <li>01 Phantom chuẩn máy</li> <li>01 Đĩa phần mềm chẩn đoán</li> <li>01 Bộ hỗ trợ định vị chân.</li> <li>01 Bộ hỗ trợ định vị lưng.</li> <li>01 Bộ bàn đặt máy tính</li> <li>01 Dây cáp nguồn</li> <li>01 Dây cáp mạng LAN</li> <li>01 Bộ máy tính</li> <li>01 Máy in phun màu.</li> <li>01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng</li> </ul> |  | <p style="margin-left:36.0pt;"><strong>Công nghệ chùm tia rẻ quạt </strong><strong>DXA</strong>: (Hấp thu tia X năng lượng kép)</p> <p style="margin-left:36.0pt;"><strong>Vị trí quét:</strong> Nửa cơ thể, Xương cột sống, Xương đùi trái, Xương đùi phải, Xương cẳng tay trái, Xương cẳng tay phải, Xương cột sống nghiêng.</p> <p style="margin-left:36.0pt;"><strong>Quét liên tục thời </strong><strong>gian </strong><strong>thực </strong><strong>1,2, </strong><strong>3 vị trí:</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt;">+ Xương cột sống, xương đùi trái, xương đùi phải, xương cẳng tay trái, xương cẳng tay phải, xương đốt sống nghiêng.</p> <p style="margin-left:36.0pt;"><strong>Sai số: </strong>≤ 1.0% C.V</p> <p style="margin-left:36.0pt;"><strong>Các thông số đo:</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt;">+ BMD: Đo mật độ xương, BMC: Khối lượng xương, BMI: Chỉ số khối cơ thể, T-score, Z-score, Có trả kết quả đo theo phân khu vị trí quét, BMD nửa cơ thể, Phân tích thành phần cơ thể (Mỡ / Cơ nạc / BMC), HA (Phân tích xương hông), Xương đùi kép.</p> <p style="margin-left:36.0pt;"><strong>Ứng dụng ROI:</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt;">Cho phép phân chia vùng quét sau mỗi lần đo tùy chỉnh theo người sử dụng, Hiển thị giá trị đo trong vung ROI quan tâm.</p> <p style="margin-left:36.0pt;"><strong>Có 3 chế độ bản đồ màu:</strong> Chế độ BCM, &nbsp;Chế độ RCM, &nbsp;Chế độ OCM</p> <p style="margin-left:36.0pt;"><strong>Các công cụ hỗ trợ xử lý ảnh:</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt;">+ Cho phép xóa, thêm, bớt các chi tiết thiếu thừa trên hình ảnh để giảm lỗi trong tính toán BMD (như các vết nứt gãy, các vùng phẫu thuật cấy ghép các bộ phận…).</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+ Phóng to, thu nhỏ, Chế điều chỉnh độ tương phản, phổ màu hình ảnh… So sánh dữ liệu trên cùng một vị trí đo.</p> <p>&nbsp; <strong>Chức năng nâng cao:</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt;">+ Thông tin mỡ</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+ Đánh giá nguy cơ gãy xương trong vòng 10 năm (FRAX).</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+ Phân tích đốt sống nghiêng&nbsp; LVA (VFA).</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+ B-scope (Body scope).</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+ Đo BMI.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+ Đo cho trẻ em.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+ Chấn thương chỉnh hình</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | 2020-11-02 | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | 2021-05-11
2283 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | DS-3000 | Daiwha Corp., Ltd. | Hàn Quốc | Daiwha Corp., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 50000000 | t | Cái | true | 2021-01-11 | 2021-07-11 | <p><strong>Thông tin chung về thiết bị</strong></p><p><br></p><p>- Máy bơm tiêm điện trọng lượng 1,5 kg, tích hợp màn hình cảm ứng trên thân máy.</p> |  |  |  | <p>Bảo hành thiết bị 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-01-11 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-04-16
2284 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant 17° Multi-Unit Abut. 3.5 mmH - Ø5.0 Implant | 70-1153-PRS0004 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li><li>Nghiêng 17 độ</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li><li>Nghiêng 17 độ</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li><li>Nghiêng 17 độ</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li><li>Nghiêng 17 độ</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2285 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | MÁY PHÁ RUNG TIM | R Series | Zoll Medical Corporation | Mỹ | Zoll Medical Corporation | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm null |  |  | 847000000 | t | Cái | true | 2021-04-12 | 2021-12-31 | <p><strong>Model: R Series</strong></p><p><strong> Hãng SX: ZOLL&nbsp;</strong></p><p><strong> Nước SX: Mỹ </strong></p><p><strong> Hàng mới 100% </strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020 trở về sau</strong></p><p><strong> Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA</strong></p> | <p><strong>Cấu hình bao gồm</strong></p><p>- 01 Máy chính kèm máy in nhiệt</p><p>- 01 Điện cực dán sốc tự động có tạo nhịp hỗ trợ làm CPR kèm cáp nối</p><p>- 01 Bản điện cực đánh sốc người lớn trẻ em</p><p>- 01 Dây điện tim 3 kênh và cáp nối</p><p>- 01 Pin lithium ion</p><p>- 01 Thẻ nhớ lưu trữ dữ liệu</p><p>- 01 Giấy in nhiệt</p><p>- 01 Dây nguồn</p><p>- 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-12
2286 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | Medisafe Ex | TM4119100-08 | TaiDoc Technology Corporation | Đài Loan | TaiDoc Technology Corporation | Đài Loan |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Đài Loan | Nhóm 4 |  |  | 1320000 | t | Cái | false | 2021-01-05 | 2022-01-05 | <p> Máy thiết kế chắc chắn, dễ thao tác, tự mã hóa que, không ảnh hưởng của đường Maltose và oxy, cho kết quả sau 5 giây, bộ nhớ 400 kết quả đo. Dãy đo 10 - 600mg/dl. Đáp ứng chuẩn ISO 15197. Đơn vị đo: mg/dl</p> | <p> Máy thiết kế chắc chắn, dễ thao tác, tự mã hóa que, không ảnh hưởng của đường Maltose và oxy, cho kết quả sau 5 giây, bộ nhớ 400 kết quả đo. Dãy đo 10 - 600mg/dl. Đáp ứng chuẩn ISO 15197. Đơn vị đo: mg/dl</p> |  | <p> Máy thiết kế chắc chắn, dễ thao tác, tự mã hóa que, không ảnh hưởng của đường Maltose và oxy, cho kết quả sau 5 giây, bộ nhớ 400 kết quả đo. Dãy đo 10 - 600mg/dl. Đáp ứng chuẩn ISO 15197. Đơn vị đo: mg/dl</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-05 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-05
2287 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim | CardioAid 360B | Innomed Medical Inc | Hungary | Innomed Medical Inc | Hungary | ["2020"] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 420000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <p>- Máy sốc tim 2 pha (Biphasic), dùng công nghệ mới nhất&nbsp;giúp giảm thiểu độ trễ của tín hiệu, độ tin cậy của việc điều trị tim được đảm bảo.</p> <p>-&nbsp;Thiết kế bản sốc đa năng: Bản sốc đa chức năng với thiết kế có các phím thiết lập. Mức năng lượng có thể được thiết lập ngay trên bản sốc. Cùng các thông tin bằng giọng nói cho phép người dùng có các thao tác can thiệp quan trọng mà không cần phải nhìn hay chạm trực tiếp vào máy. Bản sốc người lớn có thể được thay đổi thành bản sốc trẻ em bởi thao tác xoay đơn giản.</p> <p>-&nbsp;Máy có thể sốc 2 pha ở mức năng lượng 360J.</p> <p>- Chế độ AED: người dùng được hướng dẫn qua thông báo trên màn hình và bằng giọng nói thông qua từng thủ tục theo hướng dẫn ERC mới nhất, giảm thiểu nguy cơ sai sót của người dùng.</p> <p>- Đầu dò VF/VT đảm bảo phát hiện nhanh và tin cậy đối với bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim ở cả chế độ AED và chế độ thủ công.</p> | <ul> <li>Máy chính</li> <li>01 Dây nguồn</li> <li>01 Cặp bản cực sốc ngưới lớn tích hợp trẻ em</li> <li>01 Cáp điện tim 5 đầu kèm bộ điện cực tim</li> <li>01 Cặp điện cực tạo nhịp, dùng 1 bệnh nhân</li> <li>Máy in tích hợp bên trong máy</li> <li>Máy tạo nhịp tích hợp bên trong máy</li> <li>02 Gel bôi trơn điện cực</li> <li>05 Giấy in</li> </ul> | <ul> <li>01 Điện cực sốc nội người lớn</li> <li>01 Module đo SpO2</li> <li>01 Module đo huyết áp không xâm lấn</li> <li>01 Module đo EtCO2 (Mainstream hoặc Sidestream)</li> <li>01 Túi đựng máy chuyên dụng</li> </ul> | [6 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2020-11-17 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2020-11-17
2288 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant 30° Multi-Unit Abut. 3.5 mmH - 3.5/4.3 Implant | 70-1153-PRS0005 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li><li>Nghiêng 30 độ</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li><li>Nghiêng 30 độ</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li><li>Nghiêng 30 độ</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li><li>Nghiêng 30 độ</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2289 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm 45 lít | RK1028CH | Bandelin Electronic GmbH & Co. KG | Đức | Bandelin Electronic GmbH & Co. KG | Đức |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Đức | Nhóm 3 |  |  | 290000000 | f | Cái | true | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">MÁY RỬA DỤNG CỤ BẰNG SÓNG SIÊU ÂM 45 LÍT</strong></p><p><span style="color: black;">Model: RK1028CH</span></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: Bandelin</span></p><p><span style="color: black;">Nước sản xuất: Đức</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Tiêu chuẩn: </span><strong style="color: black;">EC, ISO 13485.</strong></p><p><span style="color: black;">Phân nhóm TT 14&nbsp;: </span><strong style="color: black;">Nhóm 3.</strong></p> | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nắp máy : 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rổ đựng dụng cụ: 01 Cái</p> | [7 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2021-04-14 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2021-04-14
2290 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay 2 vòi không có chế độ nước nóng | CHS -Matic 2 | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-11 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là hệ thống bồn rửa tay vô trùng đồng bộ loại 2 vòi. Sử dụng cùng lúc cho 02 phẫu thuật viên.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ứng dụng:&nbsp;sử dụng cho các phòng mổ, phòng khám sản phụ khoa, phòng đẻ, phòng IVF, nội soi, tai mũi họng, thần kinh và những nơi cần nước vô trùng.</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"><strong><u>Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm:</u></strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy chính: 01 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc tinh 5um: 01 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc thô 10um: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn cực tím tiệt trùng nước: 02 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá lọc chất bẩn: 01 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phụ kiện khác để lắp đặt thiết bị: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguyên lý hoạt động: Nước được cung cấp vào bồn sẽ được hòa trộn với nước nóng theo nhiệt độ cài đặt và được đi qua bộ lọc thô và bộ lọc tinh. Sau đó qua hệ thống 02 bóng đèn cực tím để tiệt trùng trước khi đi ra 02 vòi rửa. </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấu tạo của bồn được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao. </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân bồn có 04 bánh xe quay.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường ống dẫn nước được làm bằng đồng.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể cài đặt thời gian nước chảy từ 5 đến 30 giây. Khi người sử dụng quên không ấn công tắc để ngắt thì hệ thống sẽ tự động tắt sau khoảng thời gian cài đặt.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 02 cảm biến nhiệt độ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 02 công tắc an toàn để điều khiển tăng/ giảm áp lực của bồn chứa nước ấm.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 03 công tắc đầu gối. 1 công tắc cho chất tẩy rửa và 02 công tắc vòi nước.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có hiển thị dung lượng chất tẩy rửa ở mặt trước của bồn.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước được tiệt trùng bằng 02 bóng đèn cực tím. </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất của mỗi bóng đèn cực tím 15 W.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng đèn cực tím được đặt trong ống inox, đảm bảo hạn chế tia cực tím chiếu ra môi trường bên ngoài và độ an toàn điện cao.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết quả phân tích chất lượng nước sau khi tiệt trùng.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Với vi khuẩn E.Coli tỷ lệ là &nbsp;99,99%.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Với P. Aeruginasa là 100%.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Với B.Subtilis là &nbsp;98.8%</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Tỷ lệ tiệt trùng trung bình là 99.6%.</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-11 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-11
2291 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim | Rescue Life | Progetti S.r.l. | Italy | Progetti S.r.l. | Italy |  | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | Italy | Nhóm 3 |  |  | 220000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p align="center"><strong>MÁY PHÁ RUNG TIM</strong></p> <p>Model: Rescue Life</p> <p>Hãng sản xuất: Progetti</p> <p>Xuất xứ : Ý</p> <p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO; CE</p> | <p><strong><em><u>Cấu hình chuẩn bao gồm:</u></em></strong></p> <ul> <li>01 Máy chính</li> <li>01 Bản sốc người lớn và trẻ em tích hợp</li> <li>01 Cáp điện tim</li> <li>01 Giấy ghi</li> <li>01 Pin sạc tích hợp trong máy</li> <li>01 Gel bôi da đánh sốc</li> <li>01 Sách hướng dẫn sử dụng</li> <li>01 Dây nguồn</li> <li>01 Túi đựng máy</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-13 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-13
2292 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy sốc tim kèm monitor theo dõi bệnh nhân | Propaq MD | Zoll Medical Corporation | Mỹ | Zoll Medical Corporation | Mỹ | ["2020"] | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2021-03-31 | <p>Propaq MD là máy sốc tim kèm các tính năng tạo nhịp ngoài, tính năng phản hồi ép tim. Monitor với các thông số: ECG (12 kênh), SpO2, EtCO2, NIBP, IBP, nhịp thở và nhiệt độ. Máy có tính năng kết nối Wifi.&nbsp;</p> | <p>- Máy sốc tim Propaq MD theo dõi ECG 12 kênh, tạo nhịp ngoài, NIBP, SpO2, IBP, nhiệt độ, EtCO2, CPR: 01 cái</p><p>- Phụ kiện đo EtCO2: 01 bộ&nbsp;</p><p>- Phụ kiện đo huyết áp: 01 bộ</p><p>- Phụ kiện đo SpO2: 01 bộ&nbsp;</p><p>- Phụ kiện đo Huyết áp xâm lấn: 01 cái</p><p>- Phụ kiện đo nhiệt độ: 01 bộ</p><p>- Phụ kiện sốc tim: 01 bộ</p><p>- Phụ kiện cho đào tạo: 01 chiếc</p><p>- Pin và sạc: 01 bộ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng: 01 bộ&nbsp;</p><p><br></p> |  | <p>- Dạng sóng: 2 pha tuyến tính&nbsp;</p><p>- Mức năng lượng lựa chọn tối đa: 200J</p><p>- Có tạo nhịp ngoài da</p><p>- Có bảng theo dõi, hiển thị thực hiện CPR chất lượng cao</p><p>- Monitor theo dõi bệnh nhân:</p><p>+ ECG: theo dõi ECG 3, 5, 12 kênh</p><p>+ SpO2: Vùng bão hòa: 1 – 100%</p><p>+ EtCO2: Khoảng đo: 0 – 150 mmHg</p><p>+ NIBP: Tự động mỗi 1-, 2-, 3-, 5-, 10-, 15-, 30-, 60-phút, và thủ công</p><p>+ Huyết áp xâm lấn IBP: Khoảng áp lực: -30 – 300 mmHg</p><p>+ NHiệt độ: Khoảng: 0 – 50°C (32°F - 122°F)</p><p>- Pin: Pin lithium, sạc được, 11.1 VDC. Dung lượng: 6.6Ah, 73Wh. Trọng lượng: 0.64 kg</p><p>- Máy in:</p><p>+ Dạng sóng: 1,2 hoặc 3</p><p>+&nbsp;Máy in nhiệt độ phân giải cao</p><p>+ Tốc độ in: 25 mm/giây hoặc 50 mm/giây</p><p>- Trọng lượng: khoảng 5.3kg bao gồm giấy, pin</p><p>- Kích thước: khoảng 22.6 x 26.4 x 20.1 cm</p><p>- Môi trường hoạt động:</p><p>+ Nhiệt độ hoạt động: 0-50 độ C</p><p>+ Độ ẩm: 15-95%, không ngưng tụ</p><p>+ Độ cao hoạt động: đến đến 15,000 ft</p><p>+ Nhiệt độ bảo quản/ vận chuyển: -30 đến 70 độ C</p><p>- Đáp ứng tiêu chuẩn về:</p><p>+ Sốc: IEC 60068-2-27, 100g, 6ms nửa sin</p><p>+ Rơi: 1m theo chuẩn MIL STD 810G, phương pháp 516-6; EN 1789; 2 mét theo IEC 60601-1</p><p>+ Độ rung: MIL STD 810G, phương pháp 514.6 4.4.2 quy trình II, EN ISO 9919 theo (IEC 60068-2.64); EN 1789; RTCA/DO-160G&nbsp;</p><p>+ Chống nước, bụi xâm nhập: IPX5, IP5X</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | 2020-11-23 | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | 2020-11-23
2293 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng + 2 bộ dụng cụ | ENDOCAM Logic HD | Richard Wolf GmbH | Đức | Richard Wolf GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm null |  |  | 16100000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-25 | 2021-06-30 | <p> </p> | <ol><li><strong>Hệ thống máy chính:</strong></li></ol><ul><li>Bộ xử lý hình ảnh nội soi Full HD: 01 cái</li><li>Đầu Camera 3 Chip: 01 cái</li><li>Nguồn sáng LED: 01 cái</li><li>Máy bơm khí CO2: 01 cái</li><li>Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng: 02 bộ</li></ul><ol><li><strong>Thiết bị khác:</strong></li></ol><ul><li>Máy cắt đốt điện cao tần 400W: 01 cái</li><li>Màn hình chuyên dụng nội soi 24 inch: 01 cái</li></ul><ol><li><strong>Phụ kiện kèm theo</strong></li></ol><ul><li>Xe đẩy chuyên dụng nội soi: 01 cái</li><li>Bình CO2 loại trung: 01 cái</li><li>Van giảm áp: 01 cái</li></ul> |  | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ xử lý hình ảnh Full HD 3 chip - ENDOCAM LOGIC HD</strong></p><p>Màn hình cảm ứng giúp điều khiển các chức năng nhanh chóng và dễ dàng</p><p>Có các chương trình được thiết lập sẵn cho các chuyên khoa khác nhau, có thể lựa chọn nhanh chóng</p><p>Ngõ ra tín hiệu độ phân giải cao (HD): 2 đầu ra HDMI (1080p) và 2 đầu ra 3G-SDI</p><p>Có thể sử dụng tương thích với đầu camera kỹ thuật số và ống soi loại có chip trên ống soi với công nghệ cảm biến 3 chíp CCD, 1 chíp CCD hoặc C-MOS</p><p>Xử lý tín hiệu kỹ thuật số.</p><p>Độ phân giải đầu ra HDMI có thể điều chỉnh các mức:</p><p>1280 x 1024/60/P (tỷ lệ 5 : 4)</p><p>1920 x 1080/60/P (tỷ lệ 16 : 9)</p><p>1920 x 1200/60/P (tỷ lệ 16 : 10)"</p><p>"Độ phân giải đầu ra 3G-SDI có thể điều chỉnh các mức:</p><p>1280 x 720</p><p>1920 x 1080/i</p><p>1920 x 1080/p"</p><p>Điều khiển màu sắc: Cân bằng trắng tự động bằng 1 nút bấm</p><p>Điều khiển độ sáng: điều chỉnh màn chập tự động + điều khiển khuếch đại tự động</p><p>Cân bằng trắng: Dải nhiệt độ màu trong khoảng 2300K đến 7000K</p><p>Định dạng ảnh: JPEG, TIFF</p><p><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu Camera 3 Chip ENDOCAM LOGIC HD:</strong></p><p>Cảm biến: CCD, cho hình ảnh có tỷ lệ cạnh 16:9</p><p>Khớp nối C-mount</p><p>Xử lý hình ảnh kỹ thuật số và truyền tín hiệu kỹ thuật số.</p><p>Có thể lập trình chức năng cho 2 nút bấm trên đầu camera.</p><p>Cáp kết nối ở tư thế gập góc 30 độ</p><p>Có thể tiến hành thay thế cáp của đầu camera bởi kỹ sư của bệnh viện</p><p>Cáp dài 3 m</p><p>Độ nhạy sáng (max. gain): &lt; 1 Lux / f = 1.2</p><p>Tỉ số tín hiệu/ nhiễu: 14 dB</p><p>Điều khiển độ sáng: 1/50 - 1/12650 giây</p><p>Mức độ bảo vệ chống chất lỏng thâm nhập: IP X7</p><p><strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng LED</strong></p><p>Loại đèn: LED, tương đương với nguồn sáng Xenon 300W</p><p>Chiếu sáng đồng nhất trong phẫu trường nội soi. Không mất sáng ở khu vực biên và không có điểm tối tại trung tâm</p><p>Độ sáng ổn định, không nhấp nháy</p><p>Có chức năng điều khiển từ xa bằng nút bấm trên đầu camera để bật/ tắt chế độ chờ của nguồn sáng</p><p>Cường độ sáng: 1900 Lm</p><p>Nhiệt độ màu: 6500 K</p><p>Tuổi thọ bóng đèn: khoảng 30000 giờ</p><p>Điều chỉnh cường độ sáng: 0 - 100%</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-25 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-05
2294 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Hệ thống phòng mổ tích hợp | Thiết bị hút khói - khử mùi | HK-2004 | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 25000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <p>Việc trang bị thiết bị hút khói-khử mùi là rất cần thiết bởi vì nó hạn chế đáng kể các bệnh ung thư và truyền nhiễm về da, hô hấp, tai - mũi - họng... Có thể nói trang bị thiết bị hút khói-khử mùi là bắt buộc trong phòng phẫu thuật có sự ô nhiễm về môi trường do sự bốc bay của tế bào bệnh trong quá trình mổ sinh nhiệt nhờ 4 bánh xe có thể đẩy đi đẩy lại, thiết bị linh động di chuyển đến mọi nơi trong phòng mổ mà không bị hạn chế về không gian. Ngoài ra, thiết bị có vòi hút khí có thể vươn xa cỡ 1,2m và có thể dài hơn nữa nếu ta nối tiếp ống hút. Ta có thể đổi các đầu thu khói cho thích hợp.</p><p>Cổ của vòi hút khí có thể quay 300<sup>0</sup> vì thế ta có thể điều khiển đầu hút khói tới bất cứ nơi nào mà ta cần sử dụng. Cơ cấu mềm, linh động theo mọi phương chiều cao, góc cụt hay góc mở. Tóm lại, vùng cần hút khói ở bất cứ trường hợp nào có thể vươn tới.</p><p>Thiết bị hút khói khử mùi, model HK-2004 dùng trong phẫu thuật ngoại khoa được thiết kế đẹp bền vững chạy êm dễ điều khiển, dễ vận hành và an toàn.</p><p>Tốc độ luồng khí hút có thể điều chỉnh vô cấp và theo hai mức cao hay thấp có đèn hiển thị trạng thái hoạt động của thiết bị.</p><p>Thiết bị cũng rất dễ dàng sửa chữa khi có hỏng hóc hay thay than hoạt tính, màng lọc định kỳ hoặc khi vệ sinh vòi hút.</p> | <ol> <li>Thân máy : 1 cái</li> <li>Vòi hút khí mềm : 1 cái</li> </ol> <p style="margin-left:.75in;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đầu nối dài vòi hút : 1 cái</p> <p style="margin-left:.75in;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đầu hút khí : 1 cái</p> <ol> <li value="3">Cần đỡ vòi hút khí : 1 cái</li> <li value="4">Ống thổi khí sạch ra : 1 cái</li> <li value="5">Dây cắm vào nguồn điện mạng : 1 cái</li> <li value="6">Hướng dẫn sử dụng : 1 quyển</li> </ol> |  | <ul> <li>Điện sử dụng : 220VAC 50Hz ¸ 60Hz</li> <li>Dòng điện : 7A – 10A</li> <li>Công suất hút khí 1280W</li> <li>Lưu Lượng hút &gt; 3 m<sup>3</sup>/ phút</li> <li>áp lực hút &gt;0,25 Mpa</li> <li>Độ vươn xa tối đa của vòi hút tính từ thân máy : 1,2m</li> <li>Góc điều khiển tối đa của vòi hút : 300<sup>0</sup></li> <li>Độ cao điều khiển tối đa của vòi hút so với mặt đất : 1,9m</li> <li>Trọng lượng máy : 15 kg</li> <li>Cấp điều khiển lưu lượng hút : Thấp (Low), Cao (High)</li> <li>Thời gian vệ sinh vòi từ 70 ¸ 100h</li> <li>Thời gian thay than hoạt tính : 1000h</li> <li>Thời gian thay ống lọc màng giấy : 2000h</li> <li>Nhiệt độ làm việc : -30<sup>0</sup>C ¸ 45<sup>0</sup>C</li> <li>Độ ẩm làm việc : 50% ¸ 98%</li> </ul> | [5 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-17 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2021-05-28
2295 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy sốc tim kèm monitor theo dõi bệnh nhân | X series Advanced | Zoll Medical Corporation | Mỹ | Zoll Medical Corporation | Mỹ | ["2020"] | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2021-03-30 | <p>X series Advanced là máy sốc tim kèm monitor theo dõi bệnh nhân,</p><p>Tính năng phản hồi ép tim cho chất lượng cao.</p><p>Tính năng theo dõi phản hồi bóp bóng cho phép theo dõi thể tích thông khí mỗi lần bóp bóng.</p><p>Monitor với các thông số: ECG (12 kênh), SpO2, EtCO2, NIBP, nhiệt độ.</p><p>Máy có tính năng kết nối Wifi.</p><p>Có phần mềm phân tích và đánh giá ca bệnh sau khi đã thực hiện phục vụ mục đích cải thiện chất lượng cấp cứu cũng như đào tạo</p> | <p>- Máy chính có kèm máy in nhiệt : 01 cái</p><p>- Bộ phụ kiện cho sốc tim: 01 hộp</p><p>- Dây cáp đa chức năng: 01 cái</p><p>- Bộ phụ kiện theo dõi bóp bóng: 01 cái</p><p>- Bộ phụ kiện theo dõi ECG: 01 bộ</p><p>- Phụ kiện theo dõi EtCO2: 01 bộ</p><p>- Phụ kiện theo dõi SpO2 : 01 bộ</p><p>- Phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ</p><p>- Phụ kiện theo dõi nhiệt độ: 01 bộ </p><p>- Pin và sạc: 01 bộ</p><p>- Túi đựng máy: 01 cái </p><p>- Giấy in nhiệt: 01 hộp</p><p>- Dây nguồn: 01 cái</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng: 01 bộ&nbsp;</p> |  | <p>- Dạng sóng: 2 pha tuyến tính&nbsp;</p><p>- Mức năng lượng tối đa: 200J</p><p>- Có tạo nhịp ngoài da</p><p>- Bảng theo dõi, hiển thị thực hiện CPR chất lượng cao</p><p>- Có tính năng theo dõi bóp bóng thời gian thực</p><p>- Monitor theo dõi bệnh nhân:</p><p>+ ECG: Cho phép theo dõi điện tim 3 kênh, 5 kênh, 12 kênh</p><p>+ SpO2: Vùng bão hòa: 1 – 100%</p><p>+ EtCO2: Khoảng đo: 0 – 150 mmHg</p><p>+ NIBP: Khoảng đo lường: Tự động mỗi 1-, 2-, 3-, 5-, 10-, 15-, 30-, 60-phút, và thủ công</p><p>+ Nhiệt độ: 0 – 50°C</p><p>- Thông số vật lý</p><p>+ kích thước: 22.6 x 26.4 x 20 cm&nbsp;</p><p>+ Trọng lượng: 5.3kg với pin</p><p>- Môi trường hoạt động</p><p>+ Vận hành tại: nhiệt độ 0 - 50°C,&nbsp;độ ẩm 15 - 95%</p><p>+ Lưu kho tại: nhiệt độ: -30°C - 70°C</p><p>+ Độ cao: -170m – 4572m</p><p>- Các tiêu chuẩn</p><p>+ Chống bụi, chống nước: IP55</p><p>+ Tiêu chuẩn rung lắc: EN ISO 9919, RTCA/DO-160G, EN 1789&nbsp;</p><p>+ Tiêu chuẩn sốc: IEC 60068-2-27&nbsp;</p><p>+ Tiêu chuẩn chống rơi: EN 1789, IEC 60601</p><p>+ Tất cả các kết nối với bệnh nhân đều được cách li về điện</p><p>- Các chỉ thị và cảnh báo</p><p>+ Cảnh báo nhịp tim, cảnh báo lỗi đo ECG, cảnh báo các tham số NIBP, SpO2, Resp, CO2, IP, nhiệt độ.</p><p>+ Các cảnh báo vận hành máy</p><p>+ Có LED chỉ thị cho phép nhận biết mức độ của cảnh báo.</p><p>+ Có hiển thị tên cảnh báo ra màn hình.</p><p>+ Tùy chọn ghi, in và chia sẻ thông tin cảnh báo.</p><p>- Máy in:</p><p>+ Máy in nhiệt độ phân giải cao</p><p>+ Tốc độ in: 25 mm/giây hoặc 50 mm/giây</p><p>+ Thông số in: ngày giờ, đạo trình điện tim, nhịp tim, thông số sốc và tạo nhịp</p><p>+ Độ trễ: 6 giây</p><p>+ Độ rộng giấy: 80mm</p><p>- Màn hình:&nbsp;</p><p>+ Loại: LCD màu</p><p>+ Độ phân giải: 640 x 480 pixels.</p><p>- Pin</p><p>+ Pin lithium, sạc được, 11.1 VDC.</p><p>+ Dung lượng: 6.6Ah, 73Wh.</p><p>+ Trọng lượng: 0.64 kg</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | 2020-11-23 | Công ty CP Đầu tư Công nghệ cao RED APPLE | 2020-11-23
2296 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang C-Arm | Máy C-arm đầu thu phẳng công nghệ CMOS | Ziehm Vision FD | Ziehm Imaging GmbH | Đức | Ziehm Imaging GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Đức | Nhóm 3 |  |  | 7890000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-29 | 2021-12-31 | <p>ZIEHM VISION FD cho chất lượng hình ảnh cao. Máy hỗ trợ cho các ca phẫu thuật Cột sống, Chấn thương.</p><p>Hệ thống sử dụng đầu thu phẳng công nghệ mới cho hình ảnh rõ nét cùng liều chụp tối thiểu</p> | <p>1. Khối cánh tay C</p><p>- Tủ phát tia cao tần : 01 cái</p><p>- Bóng X-quang : 01 cái</p><p>- Tấm thu phẳng : 01 cái</p><p>- Bộ phận định vị bằng laser: 01 bộ</p><p>- Màn hình điều khiển cảm ứng chạm: 01 cái</p><p>- Công tắc chụp bằng tay: 01 bộ</p><p>- Bàn đạp chân : 01 cái</p><p>2. Khối&nbsp;xe đẩy màn hình</p><p>- Màn hình độ phân giải và độ sáng cao&nbsp;: 01 bộ</p><p>- Màn hình điều khiển cảm ứng chạm&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>- Lưu trữ dữ liệu tích hợp sẵn trong máy&nbsp;&nbsp;: 01 bộ</p><p>- Cổng USB để lưu trữ dữ liệu ngoài&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>- Máy in ảnh trên giấy&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>- Phần mềm đo đạc&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 bộ</p><p>- Gói phần mềm chụp mạch xóa nền: 01 bộ</p><p>- Cổng kết nối bơm tiêm điện: 01 cái</p><p>3. Phụ kiện</p><p>- Áo chì: 02 cái</p><p>- Vòng cổ chì che tuyến giáp: 02 cái</p> |  | <p>1. Kích thước cánh tay:&nbsp;</p><p>- Khoảng dịch chuyển đứng : 42 cm</p><p>- Khoảng dịch chuyển ngang : 22 cm</p><p>- Góc quay theo trụ ngang : ±225 độ</p><p>- Độ vẩy sang 2 phía&nbsp;&nbsp;&nbsp;: ±10 độ</p><p>- Có các tay phanh và điều hướng với chuyển động đồng thời của cánh tay C theo mọi hướng</p><p>&nbsp;- Tay phanh được mã hóa màu để dễ nhận diện hướng chuyển động</p><p>2. Bóng X-Quang:</p><p>- Loại Anode : Anode tĩnh</p><p>3. Khối tạo cao áp:</p><p>- Công suất phát bình thường 2000 W&nbsp;</p><p>- Dải điện áp chiếu liên tục từ 40&nbsp;tới 120kV</p><p>4. Tấm thu phẳng:&nbsp;</p><p>- Công nghệ CMOS</p><p>- Kích thước màn hình 20.5 x 20.5 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-12-29 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-06-17
2297 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Nẹp gối tập đi dài 50 cm (gỗ) | PN-NG50D | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 168000 | t | Cái | true | 2021-07-02 | 2022-12-31 | <p>Nẹp gối tập đi dài 50 cm (gỗ)</p> | <p>Nẹp gối tập đi dài 50 cm (gỗ)</p><p>- Vải bọc thanh gỗ cứng</p><p>- Giữ vững khớp gối khi tập đi,</p> |  | <p>Nẹp gối tập đi dài 50 cm (gỗ)</p><p>- Vải bọc thanh gỗ cứng</p><p>- Giữ vững khớp gối khi tập đi,</p><p>- Cố định khớp gối, có thể cố định xương cẵng chân, xương đùi trong trường hợp gãy kín ở mức độ nhẹ hoặc trong các trường hợp sơ cấp cứu khi chấn thương .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-07-02 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-07-02
2298 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | GIƯỜNG TẬP VẬT LÝ TRỊ LIỆU 6 KHÚC | SINTHESI MI.TO. | Chinesport S.p.A. | Italy | Chinesport S.p.A. | Italy |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 230000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2022-12-30 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485&nbsp;</p> | <p>Khung giường kèm đệm&nbsp;: 01 bộ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Công tắc đạp chân&nbsp;: 01 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Bánh xe&nbsp;: 01 bộ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng&nbsp;: 01 bộ</p> |  | <p>Số phần: 6</p><p>Tải trọng an toàn (kg): 180</p><p>Điều chỉnh chiều cao: Điện</p><p>Chiều cao tối thiểu / tối đa (cm): 48-100</p><p>Nguồn điện cung cấp: 220V 50/60 Hz - 24V 70VA</p><p>Lực đẩy thiết bị truyền động (N): 6000</p><p>Bảo vệ IP: 54</p><p>Điều chỉnh phần đầu: Pittong</p><p>Điều chỉnh phần tựa lưng: Điện</p><p>Góc nghiêng phần đầu: + 54 ° -52 °</p><p>Bánh xe có đường kính (mm): 65</p><p>Hệ thống phanh: Trung tâm</p><p>Lớp bọc đệm: 1 IM</p><p>Độ dày đệm (mm): 40</p><p>Tỉ lệ bọt xốp (kg / m³): 30</p><p>Trọng lượng (kg): 101</p> | <p>- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.</p><p>- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.</p><p>- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.</p><p>- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-26
2299 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Đầu chiếu sáng nội nhãn 23G cho máy CV-24000/30000 | SC11-075 (18271-0323) | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 4076000 | t | Cái | false | 2021-07-02 | 2021-10-02 | <p>Đầu chiếu sáng nội nhãn 23G cho máy CV-24000/30000</p> | <p>Đầu chiếu sáng nội nhãn 23G cho máy CV-24000/30000</p> |  | <p>Đầu chiếu sáng nội nhãn 23G cho máy CV-24000/30000</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-02
2300 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim | TEC-5621 | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-06-30 | <p>Màn hình màu LCD&nbsp;TFT: Trên màn hình màu LCD có thể hiển thị đồng thời ba dạng sóng (max).</p><p><strong>V</strong>ới một bộ giao tiếp DSI ( tự chọn), bạn có thể nâng cấp dễ dàng theo dõi các thông số chuyên sâu như :&nbsp;SpO<sub>2</sub>, vàEtCO<sub>2</sub>.</p><p>Theo dõi EtCO<sub>2</sub>&nbsp;cho bệnh nhân có gắn hoặc không gắn ống nội khí quản</p><p>Phương pháp sốc điện Biphasic</p><p>Máy đánh sốc bằng phương pháp Biphasic( hai pha), tăng hiệu quả đánh sốc và làm giảm nguy cơ thương tổn cơ tim</p><p>Máy in nhiệt có thể in&nbsp;3 kênh cùng lúc và in tất cả các thông tin đánh sốc và các dạng sóng hiển thị trên màn hình.</p><p>Nạp điện nhanh khi phá rung tim</p><p>Kiểu dáng được thiết kế thuận tiện cho người sử dụng</p><p>Máy hoạt động ổn định và đáng tin cậy</p><p>Bảo vệ khi tụ đánh sốc hỏng bất thường: Tụ điện cao thế được chia ra thành hàng nghàn tụ nhỏ riêng lẻ. Nếu một phần tụ nào bị hỏng bất thường, các tụ còn lại cùng có thể cung cấp năng lượng đầy đủ để đánh sốc.</p><p>Chương trình tự động kiểm tra tụ cao áp: Chương trình tự động kiểm tra tụ điện dung của tụ bằng cách nạp xả điện qua tụ. Kết quả kiểm tra tụ được lưu vào bộ nhớ để bạn có thể xác định trình trạng của tụ.</p><p>Vận hành bằng pin: Máy có thể hoạt động tin cậy bằng pin NiMH có thể xạc được. Có thể ước tính&nbsp;số lần đánh sốc khi kiểm tra năng lượng hiện tại của pin.</p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-01-06
2301 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy sốc tim kèm monitor theo dõi bệnh nhân | CU-HD1 | CU Medical Systems Inc | Hàn Quốc | CU Medical Systems Inc | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 400000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-03 | 2022-02-03 | <p><strong>MÁY SỐC TIM (MÁY PHÁ RUNG TIM)</strong></p><p><strong>Model: CU-HD1</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: CU Medical</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p> | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ điện cực sốc </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cáp ECG 3 đạo trình và điện cực</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Lọ Gel</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy in nhiệt tích hợp</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Pin tích hợp</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ sách hướng dẫn sử dụng.</p> |  | <p><strong><em>Màn hình</em></strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 7”</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại: TFT màu</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 800*480 pixel</p><p><strong><em>Bộ khử rung</em></strong></p><p><em>Khử rung thông thường</em></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dạng sóng: E-cube</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian nạp: adapter và pin đều nhỏ hơn 5 giây ở 200J</p><p><em>Chế độ tự động (AED</em>)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng đầu ra: 200J</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn gây sốc: tấm lót điện cực đa chức năng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn thiết lập AED: Hướng dẫn người sử dụng thông qua giao thức bằng tấm lót điện cực đa chức năng</p><p><em>Chế độ thủ công</em></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng đầu ra: 10J, 15J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J, 120J, 150J, 170J, 200J</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn gây sốc: tấm lót ngoài/trong</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khử rung đồng bộ</p> |  | Pin, điện cực sốc,... |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2021-02-03 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2021-02-03
2302 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Gel hỗ trợ điều trị sẹo xấu Strataderm | Strataderm (20g) | StratPharma AG | Thụy Sĩ | StratPharma AG | Thụy Sĩ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG | Thụy Sĩ | Nhóm null |  |  | 970000 | t | Tuýp | true | 2021-04-14 | 2025-04-14 | <p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">Strataderm: Sản phẩm hỗ trợ điều trị sẹo chuyên sâu đến từ Thuỵ Sĩ</span></p><p><br></p><p>Stratade<span style="color: rgb(32, 33, 36);">rm là gel điều trị sẹo thế hệ mới với công thức tích hợp cùng với công nghệ polymer tiên tiến giúp tự khô và không dùng SiO2 (cát hay thủy tinh). </span></p><p><br></p><p>Stratad<span style="color: rgb(32, 33, 36);">erm giúp hỗ trợ điều trị sẹo hiệu quả. Khi vết thương vừa lành da, việc sử dụng Strataderm giúp quá trình tăng sinh collagen được diễn ra bình thường, ngăn chặn sẹo xấu phát triển, đồng thời vết sẹo cũng được làm mờ và phẳng, hạn chế ảnh hưởng đến thẩm mỹ làn da.</span></p><p><br></p><p>Strata<span style="color: rgb(32, 33, 36);">derm với thành phần chính là gel silicone được khuyến cáo hàng đầu cho trị liệu và ngăn ngừa các sẹo phì đại và sẹo lồi.</span></p><p><br></p><p>CƠ CH<span style="color: rgb(32, 33, 36);">Ế:</span></p><p><br></p><p>- Gi<span style="color: rgb(32, 33, 36);">ữ ẩm: Tạo nên màng bán bít, ngăn cản sự mất nước nhưng vẫn cho không khí thấm qua</span></p><p><br></p><p>- B<span style="color: rgb(32, 33, 36);">ảo vệ: Bảo vệ vết sẹo, chống sự xâm nhập của vi trùng và hóa chất</span></p><p><br></p><p>- <span style="color: rgb(32, 33, 36);">Điều biến: Thông qua điều hòa sự mất nước và trương lực oxy, làm giảm tăng sinh mạch máu và điều biến quá trình tăng sinh nguyên bào sợi và các yếu tố tăng trưởng.</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG | 2021-04-14 | CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG | 2021-04-14
2303 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant 30° Multi-Unit Abut. 3.5 mmH - Ø5.0 Implant | 70-1153-PRS0006 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li><li>Nghiêng 30 độ</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li><li>Nghiêng 30 độ</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li><li>Nghiêng 30 độ</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li><li>Nghiêng 30 độ</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2304 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy X quang tại giường | DM-525MR | Dongmun Co. Ltd | Hàn Quốc | Dongmun Co. Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT |  | Nhóm null |  |  | 1248500000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-11 | 2023-05-11 | <p>Model DM-525MR</p> |  |  | <p>Model DM-525MR</p><p>Generator</p><p>Model DIG-200 DIG-325 DIG-525 Power Rating 20kW 32kW 40kW kV(Accuracy) 40-125 (±5%+1kv) 40-125(±5%+1kV) 40-125(±5%+1kV) mA Range 10 to 250mA 10 to 400mA 10 to 500mA mA Accuracy ±5%+1mA ±5%+1mA ±5%+1mA Time Range 0.001~10sec 0.001~10sec 0.001~10sec mAs Range 0.1 to 320mAs 0.1 to 320mAs 0.1 to 320mAs APR 216 Line power 220/240V, 50/60Hz,1Ph X-ray Tube Rotating Anod Type 1.0x2.0mm or 0.6x1.2mm Dual focus</p><p>Tube stand</p><p>Lock Electromagnetic Vertical 730-1,750mm Transversal 630-900mm Rotating ±180° at each 90° Handle bar Angle indication ±180° Collimator Manual driven 12V/12W. LED lamp HT cable Federal ends 3mx2&nbsp;</p><p>Dongmun Co., ltd. dmc@dong-mun.co.kr, www.dong-mun.co.kr, Tel (82)031-9077222 Unitechville, Goyangsi Gyeonggido, Republic of Korea .&nbsp;</p><p>HT cable Federal ends 3mx2 Mobile cart Transportation Motor driving with storage box</p><p>Flat Panel detector (Option)</p><p>Active area 358x430mm Sintillator Directly deposited Csi /Gadox Resolution 2560x3072 pixels Internal memory 100 images Dimension(W/L/H mm) 386x460x14.5(WxLxD)mm, 2.9kg Acquisition time After image process, 5sec Image Processing Anatomical view-based digital image. Automatic image storage &amp; print Software DICOM 3.0 Networking interface feature&nbsp;</p><p>PCOP Built-in Touch Screen&nbsp;</p><p>MS Window 10 Home CPU : Intel® Baytrail-D J1900 2.0GHz Quad Core SoC RAM : 4G DDR3 RAM / HDD : SSD 128G 3x RS-232 Port, 1x RS-485 4x USB(1x USB 3.0/ 3x USB 2.0) / 1xPCIe Slot 2x LAN Ethernet port 17" TFT LCD(1280x1024) &amp; Touch Screen Dimension/Weight 1170x 560 x 1,870(LWH, mm) , approx 350kg</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT | 2021-05-11 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT | 2021-05-11
2305 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Ống bơm dịch cho máy CV-24000/30000 | SC11-065 (18271-2103P) | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 2664000 | t | Cái | false | 2021-07-02 | 2021-10-02 | <p>Ống bơm dịch cho máy CV-24000/30000</p> | <p>Ống bơm dịch cho máy CV-24000/30000</p> |  | <p>Ống bơm dịch cho máy CV-24000/30000</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-02
2306 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim có tạo nhịp | TEC-5631 | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-29 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Cardiolife TEC-5631 là máy phá rung tim hai pha Model mới nhất có tính năng ưu việt là sử dụng mức năng lượng thấp. Máy phá rung tim hai pha tốn ít năng lượng hơn loại máy phá rung tim 1 pha thông thường và không gây tổn hại cho cơ tim. Công nghệ hai pha đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bệnh nhân. </p><p class="ql-align-justify">Công nghệ ActiBiphasic đặc biệt của Nihon Kohden là một sự cải tiến vượt bậc hơn các mạch 2 pha thông thường bằng việc sử dụng mạch T. Trong các mạch 2 pha thông thường, khi trở kháng tiếp xúc cao, độ rộng của mạch sẽ rộng hơn mà làm giảm hiệu quả sốc. Mạch T của Nihon Kohden có thể kiểm soát kiểu của dạng sóng ở pha thứ 2 để ổn định độ rộng của mạch.&nbsp;</p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-02-03 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-02-03
2307 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Gel hỗ trợ điều trị sẹo xấu Strataderm | Strataderm (5g) | StratPharma AG | Thụy Sĩ | StratPharma AG | Thụy Sĩ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG | Thụy Sĩ | Nhóm null |  |  | 400000 | t | Tuýp | true | 2021-04-14 | 2025-04-14 | <p>Strataderm: Sản phẩm hỗ trợ điều trị sẹo chuyên sâu đến từ Thuỵ Sĩ</p><p>Strataderm là gel điều trị sẹo thế hệ mới với công thức tích hợp cùng với công nghệ polymer tiên tiến giúp tự khô và không dùng SiO2 (cát hay thủy tinh).&nbsp;</p><p>Strataderm giúp hỗ trợ điều trị sẹo hiệu quả. Khi vết thương vừa lành da, việc sử dụng Strataderm giúp quá trình tăng sinh collagen được diễn ra bình thường, ngăn chặn sẹo xấu phát triển, đồng thời vết sẹo cũng được làm mờ và phẳng, hạn chế ảnh hưởng đến thẩm mỹ làn da.</p><p>Strataderm với thành phần chính là gel silicone được khuyến cáo hàng đầu cho trị liệu và ngăn ngừa các sẹo phì đại và sẹo lồi.</p><p>CƠ CHẾ:</p><p>- Giữ ẩm: Tạo nên màng bán bít, ngăn cản sự mất nước nhưng vẫn cho không khí thấm qua</p><p>- Bảo vệ: Bảo vệ vết sẹo, chống sự xâm nhập của vi trùng và hóa chất</p><p>- Điều biến: Thông qua điều hòa sự mất nước và trương lực oxy, làm giảm tăng sinh mạch máu và điều biến quá trình tăng sinh nguyên bào sợi và các yếu tố tăng trưởng.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG | 2021-04-14 | CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG | 2021-04-14
2308 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Gel bôi vết thương Kulscar | KULSCAR | Ekuberg Pharma | Italy | Ekuberg Pharma | Italy |  | Công ty TNHH Thảo Dược Xanh Việt Nam | Italy | Nhóm 3 |  |  | 350000 | t | Tuýp | true | 2021-01-18 | 2024-12-30 | <p>KULSCAR là gel bôi vết thương dựa trên công thức tiên tiến giúp tái tạo da. Nó củng cố lớp rào cản giúp bảo vệ da khỏi tác động và kích ứng từ bên ngoài. Công thức đặc biệt giúp cải thiện sự xuất hiện sẹo. Sản phẩm cũng lý tưởng để ngăn chặn vết rạn da thời kỳ mang thai. Sản phẩm thích hợp sử dụng cho cả làn da của trẻ nhỏ và người già. Đóng gói: Tuýp 30ml</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thảo Dược Xanh Việt Nam | 2021-01-18 | Công ty TNHH Thảo Dược Xanh Việt Nam | 2021-01-18
2309 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Hệ thống Robot tập đi EXOWALK PRO (Robot huấn luyện dáng đi) | HR-02; HR-02L | HMH Co., Ltd | Hàn Quốc | HMH Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 7256000000 | t | Hệ thống | false | 2021-05-19 | 2022-12-31 | <p><strong style="color: black;">Hệ thống Robot tập&nbsp;đi EXOWALK PRO</strong></p><p><strong style="color: black;">Model: HR-02/ HR-02L</strong></p><p><strong style="color: black;">Hãng sx: HMH</strong></p><p><strong style="color: black;">Xuất xứ: Hàn Quốc.</strong></p><p>2 Model thực tế là 1 thiết bị nhưng có sự khác nhau:</p><p><strong style="color: black;">Model: HR-02: là model cơ bản không có hệ thống nâng đỡ bệnh nhân, không có điều khiển từ xa</strong></p><p><strong style="color: black;">Model: HR-02L: Là model có thêm hệ thống nâng đỡ bệnh nhân điều khiển điện, có thêm lựa chọn điều khiển từ xa.</strong></p> | <p><span style="color: black;">Máy chính kèm bánh xe phụ kiện bao gồm</span></p><p><span style="color: black;">Màn hình hiển thị: 01 Cái</span></p><p><span style="color: black;">Tay đỡ màn hình: 01 Cái</span></p><p><span style="color: black;">Đai cố định chân: 01 Bộ</span></p><p><span style="color: black;">Đai đỡ lưng: 01 Cái</span></p><p><span style="color: black;">Đỡ chân: 02 Cái</span></p><p><span style="color: black;">Đỡ khửu tay: 02 Cái</span></p><p><span style="color: black;">Pin sạc hệ thống: 01 Quả</span></p><p><span style="color: black;">Điều khiển: 01 Cái</span></p><p><span style="color: black;">Bộ xử lý kèm hệ thống: 01 Bộ</span></p><p><br></p><p><strong style="color: black;">Cấu hình nâng cao thêm</strong></p><p><span style="color: black;">Máy chính kèm bánh xe phụ kiện bao gồm</span></p><p><span style="color: black;">Màn hình hiển thị: 01 Cái</span></p><p><span style="color: black;">Tay đỡ màn hình: 01 Cái</span></p><p><span style="color: black;">Đai cố định chân: 01 Bộ</span></p><p><span style="color: black;">Đai đỡ lưng: 01 Cái</span></p><p><span style="color: black;">Đỡ chân: 02 Cái</span></p><p><span style="color: black;">Đỡ khửu tay: 02 Cái</span></p><p><span style="color: black;">Pin sạc hệ thống: 01 Quả</span></p><p><span style="color: black;">Điều khiển: 01 Cái</span></p><p><span style="color: black;">Hệ thống tay nâng đỡ bệnh nhân:01 Cái</span></p><p>Đai nâng đỡ bệnh nhân: 01 Cái</p><p><span style="color: black;">Bộ xử lý kèm hệ thống: 01 Bộ</span></p><p><span style="color: black;">Nguồn sạc pin: 01 Cái</span></p><p><span style="color: black;">Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh/Việt.</span></p> |  | <p>Hệ thống tập luyện dáng đi dạng robot loại Exoskeleton</p><p><span style="color: black;">- Vận động: Bệnh nhân có thể đi bộ thực tế - tiến về phía trước và hướng tới việc tập luyện</span></p><p><span style="color: black;">- Hệ thống hỗ trợ đi bộ:Các bánh xe phía sau tự động di chuyển để hỗ trợ người dùng tập luyện dễ dàng theo hướng và tốc độ</span></p><p><span style="color: black;">- Hệ thống pin:Pin đầy chờ phục vụ hoạt động trong thời gian dài..</span>Kích thước (dài x rộng x cao): 1,070 x 830-1000 x 1,650 mm</p><p>Trọng lượng: Khoảng 230kg</p><p>Hệ thống nạp điện: Pin có thể sạc điện</p><p>Màn hình cảm ứng (màu): Màn LCD màu, cảm ứng chạm 10.2 inches</p><p>Hệ thống điều khiển:Cần điều khiển / Màn hình cảm ứng</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-05-19 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-05-19
2310 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy X quang tại giường | XENO-360 | Dongmun Co. Ltd | Hàn Quốc | Dongmun Co. Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT |  | Nhóm null |  |  | 1965000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-11 | 2023-05-11 | <p>&nbsp;1Kx1K high resolution CCD camera  Sharp &amp; keen medical images  Special 34” diagnosis monitor  New DICOM3.0 standard solution -Image capacity 100,000 -Last image hold (digital memory) -Edge enhancement -Digital record mode -Zoom and roam -Negative-positive image -Cine loop&nbsp;</p> |  |  | <p>Model XENO-360</p><p>Generator</p><p>Type HF Inverter (40kHz) Power Output 2.0kW</p><p>Fluoroscopic Mode</p><p>ABC (Auto Brightness Control) Yes Continuous Mode kV range 40 - 110kV, Step 1kV mA range 0.2 - 6.0mA, Step continually</p><p>Plused Mode</p><p>kV range 40 - 110kV, Step 1kV mA range 0.2 -10.0mA, 0.1tep Frame rate 10 fps Snapshot(Fine View) Mode 10 - 20mA Oneshot(Low Dose) Mode 0.2 - 6mA</p><p>Radiographic Mode</p><p>kV range &lt;Step&gt; 40 - 110kV, Step 1kV mA range 20mA (fixed)) mAs range 0.4 - 100mAs, 24 steps</p><p>X-ray Tube</p><p>Anode Type Stationary Anode Heat Capacity 50,000HU(35.5kJ) Anode Heat Cooling Rate 600W(50,700 HU/mim) Max kVp 110kVp Focal Spot 0.5 / 1.5mm Total Filtration 2.8mmAl (Inherent : 0.8, Additional : 2.0)</p><p>Collimator</p><p>Collimation shape Ractangle Composition 1 Unit : Dual Shutter Shutter Symmetric Rotation 360° Virtual Collimator Yes (on OP)</p><p>Image Intensifier</p><p>Input Field View Size 9" (ø230mm) Nominal Entrance Field Size 9" / 6" / 4.5" Central Resolution (lp/cm) 52 / 58 / 68 Contrast Ratio (10%) 30:1 Cassette size 10*12 Inch</p><p>TV Camera</p><p>Type CCD Image Memory 16 frames Scan Line (Hz) or Pixel Size 1,004 × 1,004</p><p>Dongmun Co., ltd. 508 Unitechville, 142 Ilsanro Ilsandonggu, Goyangsi Gyeonggido, Republic of Korea . dmc@dong-mun.co.kr, www.dong-mun.co.kr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>TV Camera Scan Line (Hz) or Pixel Size 1,004 × 1,004 Function Edge Enhancement, Image Rotation, LIH (Last Image Hold)</p><p>Monitor</p><p>Type TFT-LCD (Diagnostic B/W) Size(Inch*Quantity) 34" x one monitor (Dual screen)</p><p>Monitor Cart</p><p>Software</p><p>Exposure Mode</p><p>New Patient, LIH Capture, VOD Save, Send DICOM, Print Modify Information, Delete Image, Save &amp; Close file</p><p>Archive Mode</p><p>Search Patient, Open Patient, Delete Patient, Send DICOM Modify Information, Convert/Export, Import Patients, CD Burn</p><p>Viewer Mode</p><p>Send DICOM, Print, Modify Information, Convert/Export Delete Image, Save &amp; Close file</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT | 2021-05-11 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT | 2021-05-11
2311 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Đầu cắt dịch kính 23G | SC11-050 (18601-6530) | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 6875000 | t | Cái | false | 2021-07-02 | 2021-10-02 | <p>Đầu cắt dịch kính 23G, code 18601-6530</p> | <p>Đầu cắt dịch kính 23G, code 18601-6530</p> |  | <p>Đầu cắt dịch kính 23G, code 18601-6530</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-02 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-02
2312 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt thùy phổi có nội soi hỗ trợ (VATS) | Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt thùy phổi có nội soi hỗ trợ (VATS) | Austos Medical | Mỹ | Austos Medical | Mỹ | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 12500000000 | t | Bộ | true | 2021-01-29 | 2022-01-29 | <p>1. Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt thùy phổi có nội soi hỗ trợ (VATS) :&nbsp;</p><p>Hãng SX: AUSTOS</p><p>Nước SX: Mỹ</p> | <p>1. Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt thùy phổi có nội soi hỗ trợ (VATS) :&nbsp;</p><p>Hãng SX: AUSTOS</p><p>Nước SX: Mỹ</p> |  | <p>1. Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt thùy phổi có nội soi hỗ trợ (VATS) :&nbsp;</p><p>Hãng SX: AUSTOS</p><p>Nước SX: Mỹ</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-01-29 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-01-29
2313 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant 30° Multi-Unit Abut. 4.5 mmH - 3.5/4.3 Implant | 70-1153-PRS0007 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 4.5mm</li><li>Nghiêng 30 độ</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 4.5mm</li><li>Nghiêng 30 độ</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 4.5mm</li><li>Nghiêng 30 độ</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 4.5mm</li><li>Nghiêng 30 độ</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2314 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải | Prime ES Comp w/ Scanner | Nova Biomedical Corporation | Mỹ | Nova Biomedical Corporation | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 290000000 | t | Cái | true | 2021-03-10 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm điện giải cho phép đo trực tiếp các thông số Na, K, iCa, Cl, iMg.&nbsp;</p> | <ul><li>Máy chính: 01 cái</li><li>Hóa chất chạy máy và thẻ điện cực: 01 bộ</li><li>Bộ lưu điện: 01 bộ</li></ul> |  | <ul><li>Cho phép sử dụng các mẫu: Máu toàn phần (có chống đông heparin), huyết tương, huyết thanh</li><li>Đo trực tiếp thông số ion Mg (iMg)</li><li>Nguồn sử dụng: 220 VAC, 50 Hz</li><li>Nhiệt độ hoạt động: tối đa đến 32 độ C</li><li>Độ ẩm hoạt động: tối đa đến 85 %</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-03-10 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-05-11
2315 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim | TEC-5621 | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 210000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-29 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Cardiolife TEC-5621 là máy phá rung tim hai pha Model mới nhất có tính năng ưu việt là sử dụng mức năng lượng thấp. Máy phá rung tim hai pha tốn ít năng lượng hơn loại máy phá rung tim 1 pha thông thường và không gây tổn hại cho cơ tim. Công nghệ hai pha đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">Công nghệ ActiBiphasic đặc biệt của Nihon Kohden là một sự cải tiến vượt bậc hơn các mạch 2 pha thông thường bằng việc sử dụng mạch T. Trong các mạch 2 pha thông thường, khi trở kháng tiếp xúc cao, độ rộng của mạch sẽ rộng hơn mà làm giảm hiệu quả sốc. Mạch T của Nihon Kohden có thể kiểm soát kiểu của dạng sóng ở pha thứ 2 để ổn định độ rộng của mạch.&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-02-03 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-02-03
2316 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Tay cầm GENOVA CE USA ENG | 96140 | Fotona d.o.o | Slovenia | Fotona d.o.o | Slovenia |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 155034880 | t | Cái | true | 2021-02-05 | 2021-06-30 | <p>Tay cầm&nbsp;GENOVA CE USA ENG</p> | <p>Tay cầm&nbsp;GENOVA CE USA ENG</p> |  | <p>Tay cầm&nbsp;GENOVA CE USA ENG</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-02-05 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-02-05
2317 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | THIẾT BỊ LASER ĐIỀU TRỊ | LUMIX Q | Fisioline S.R.L | Italy | Fisioline S.R.L | Italy | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1535000000 | t | Cái | true | 2021-03-23 | 2022-03-23 | <p>20W 1300W&nbsp;1064nm</p> | <p>20W 1300W &nbsp;1064nm</p> | <p>20W 1300W &nbsp;1064nm</p> | <p>20W 1300W &nbsp;1064nm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-24 | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-29
2318 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Gel hỗ trợ điều trị sẹo xấu Strataderm | Strataderm (10g) | StratPharma AG | Thụy Sĩ | StratPharma AG | Thụy Sĩ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG | Thụy Sĩ | Nhóm null |  |  | 610000 | t | Tuýp | true | 2021-04-14 | 2025-04-14 | <p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">Strataderm: Sản phẩm hỗ trợ điều trị sẹo chuyên sâu đến từ Thuỵ Sĩ</span></p><p><br></p><p>Stratade<span style="color: rgb(32, 33, 36);">rm là gel điều trị sẹo thế hệ mới với công thức tích hợp cùng với công nghệ polymer tiên tiến giúp tự khô và không dùng SiO2 (cát hay thủy tinh). </span></p><p><br></p><p>Stratad<span style="color: rgb(32, 33, 36);">erm giúp hỗ trợ điều trị sẹo hiệu quả. Khi vết thương vừa lành da, việc sử dụng Strataderm giúp quá trình tăng sinh collagen được diễn ra bình thường, ngăn chặn sẹo xấu phát triển, đồng thời vết sẹo cũng được làm mờ và phẳng, hạn chế ảnh hưởng đến thẩm mỹ làn da.</span></p><p><br></p><p>Strata<span style="color: rgb(32, 33, 36);">derm với thành phần chính là gel silicone được khuyến cáo hàng đầu cho trị liệu và ngăn ngừa các sẹo phì đại và sẹo lồi.</span></p><p><br></p><p>CƠ CH<span style="color: rgb(32, 33, 36);">Ế:</span></p><p><br></p><p>- Gi<span style="color: rgb(32, 33, 36);">ữ ẩm: Tạo nên màng bán bít, ngăn cản sự mất nước nhưng vẫn cho không khí thấm qua</span></p><p><br></p><p>- B<span style="color: rgb(32, 33, 36);">ảo vệ: Bảo vệ vết sẹo, chống sự xâm nhập của vi trùng và hóa chất</span></p><p><br></p><p>- <span style="color: rgb(32, 33, 36);">Điều biến: Thông qua điều hòa sự mất nước và trương lực oxy, làm giảm tăng sinh mạch máu và điều biến quá trình tăng sinh nguyên bào sợi và các yếu tố tăng trưởng.</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG | 2021-04-14 | CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG | 2021-04-14
2319 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim có tạo nhịp | TEC-5631 | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT |  | Nhóm 3 |  |  | 260000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-06-30 | <p>Màn hình màu LCD&nbsp;TFT: Trên màn hình màu LCD có thể hiển thị đồng thời ba dạng sóng (max).</p><p>Tự động đánh sốc ngoài (AED): Máy có khả năng tự động đánh sốc với <strong>cáp nối bản sốc tiêu hao</strong>. Khi máy phát hiện nhịp có thể đánh sốc, máy sẽ tự động nạp năng lượng và thực hiện đánh sốc qua bản đánh sốc tiêu hao.&nbsp;</p><p><strong>V</strong>ới một bộ giao tiếp DSI ( tự chọn), bạn có thể nâng cấp dễ dàng theo dõi các thông số chuyên sâu như :&nbsp;SpO<sub>2</sub>, vàEtCO<sub>2</sub>.</p><p>Theo dõi EtCO<sub>2</sub>&nbsp;cho bệnh nhân có gắn hoặc không gắn ống nội khí quản</p><p>Phương pháp sốc điện Biphasic</p><p>Máy đánh sốc bằng phương pháp Biphasic( hai pha), tăng hiệu quả đánh sốc và làm giảm nguy cơ thương tổn cơ tim</p><p>Máy in nhiệt có thể in&nbsp;3 kênh cùng lúc và in tất cả các thông tin đánh sốc và các dạng sóng hiển thị trên màn hình.</p><p>Nạp điện nhanh khi phá rung tim</p><p>Kiểu dáng được thiết kế thuận tiện cho người sử dụng</p><p>Tạo nhịp ngoài :&nbsp;TEC-5531K có thể tạo nhịp ngoài ở hai Mode theo yêu cầu (Demand) và Mode cố định (Fix) và tính năng tạo nhịp rất hiệu quả cho các trường hợp chậm nhịp tim sau khi sốc tim .</p><p>Máy hoạt động ổn định và đáng tin cậy</p><p>Bảo vệ khi tụ đánh sốc hỏng bất thường: Tụ điện cao thế được chia ra thành hàng nghàn tụ nhỏ riêng lẻ. Nếu một phần tụ nào bị hỏng bất thường, các tụ còn lại cùng có thể cung cấp năng lượng đầy đủ để đánh sốc.</p><p>Chương trình tự động kiểm tra tụ cao áp: Chương trình tự động kiểm tra tụ điện dung của tụ bằng cách nạp xả điện qua tụ. Kết quả kiểm tra tụ được lưu vào bộ nhớ để bạn có thể xác định trình trạng của tụ.</p><p>Vận hành bằng pin: Máy có thể hoạt động tin cậy bằng pin NiMH có thể xạc được. Có thể ước tính&nbsp;số lần đánh sốc khi kiểm tra năng lượng hiện tại của pin.</p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-03-15
2320 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | MÁY ÉP TIM BÊN NGOÀI LỒNG NGỰC (MÁY ÉP LỒNG NGỰC) | Arm Corpuls CPR | GS Elektromedizinische Gerate G. Stemple GmbH. | Đức | GS Elektromedizinische Gerate G. Stemple GmbH. | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED |  | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>MÁY ÉP TIM BÊN NGOÀI LỒNG NGỰC (MÁY ÉP LỒNG NGỰC)</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2021-03-23
2321 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Gel điều trị rạn da Stratamark | Stratamark (20g) | StratPharma AG | Thụy Sĩ | StratPharma AG | Thụy Sĩ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG | Thụy Sĩ | Nhóm null |  |  | 940000 | t | Tuýp | true | 2021-04-14 | 2025-04-14 | <p>Stratamark là một loại gel silicone có công thức độc đáo được điều chế đặc biệt để phòng ngừa và điều trị tất cả các loại rạn da.</p><p>- Được chứng minh bởi các nghiên cứu lâm sàng.&nbsp;</p><p>- Có thể sử dụng kết hợp với các trị liệu khác.&nbsp;</p><p><br></p><p>Stratamark là gel không màu và không mùi, không chứa cồn, không mùi và chất bảo quản paraben.</p><p>- Không thâm nhập vào dưới lớp sừng (lớp trên cùng của da).</p><p>- Thích hợp cho phụ nữ mang thai, cho con bú, trẻ em và những người có da nhạy cảm.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG | 2021-04-14 | CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG | 2021-04-14
2322 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim + bộ tạo nhịp ngoài | REANIBEX 800 | Osatu S.Coop. | Tây Ban Nha | Osatu S.Coop. | Tây Ban Nha | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 370000000 | t | Cái | false | 2021-04-05 | 2022-04-05 | <p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;Có các báo động bằng âm thanh và hình ảnh: điện cực lỏng, mất nhịp, nhịp nhanh, nhịp chậm hay rối loạn nhịp tim…</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Có thể nâng cấp thêm chức năng đánh sốc tự động, chức năng máy tạo nhịp và theo dõi các thông số sinh tồn: SpO2, NIBP, EtCO2</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Dạng sóng của máy sốc tim 2 pha</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Mức năng lượng có thể lựa chọn: 1 – ≥ 200J</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Có thể nâng cấp chọn thêm mức năng lượng lên ≥ 360J</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Thời gian nạp: ≤ 8 giây ở mức năng lượng cao nhất</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Có chức năng đánh sốc đồng bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ thông khí và đặt ống nội khí quản</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Màn hình màu LCD với kích thước ≥ 7 inches</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Có thể theo dõi được dạng sóng ECG, các thông số sinh tồn cũng như thông tin về ngày, giờ và tính trạng của pin dự phòng. </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Sử dụng cáp điện tim loại 5 điện cực</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Có thể theo dõi được 12 đạo trình</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Có thể thu tín hiệu ECG bằng nhiều cách: thông qua bản đánh sốc, điện cực của máy tạo nhịp hoặc cáp điện tim</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Dải đo nhịp tim: ≤30 – ≥ 300 nhịp/phút</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Có chức năng dừng màn hình để đánh giá sóng điện tim</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Kích thước: 300mm x 260mm x 350mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 6,6kg (không bao gồm phụ kiện)</p><p> </p> | <p>-&nbsp;&nbsp;01 máy chính có bộ tạo nhịp ngoài</p><p>-&nbsp;&nbsp;02 bản sốc dùng cho người lớn và trẻ em nhiều lần</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Cáp điện tim loại 05 điện cực</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Dây nguồn</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Gel điện tim</p><p> </p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2021-04-05 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2021-04-05
2323 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Gel điều trị vết thương hở Stratamed | Stratamed (5g) | StratPharma AG | Thụy Sĩ | StratPharma AG | Thụy Sĩ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG | Thụy Sĩ | Nhóm null |  |  | 540000 | t | Tuýp | true | 2021-04-14 | 2025-04-14 | <p>Stratamed: Dùng được ngay lập tức sau khi phẫu thuật</p><p>- Được dùng ngay lập tức sau khi phẫu thuật và trên vết thương hở</p><p>- Tạo môi trường tối ưu cho quá trình làm lành da</p><p>- Không bám dính vào các mô hạt mới hình thành</p><p>- Ngăn ngừa tạo sẹo bất thường</p><p>- Làm lành vết thương nhanh hơn 50% do giảm thời gian chờ lên da non</p><p>- Thời gian hồi phục nhanh hơn</p><p><br></p><p>Stratamed là silicone gel ĐẦU TIÊN &amp; DUY NHẤT được chấp nhận dùng ngay sau nhiều quy trình mang tính xâm lấn. Điều này khiến nó trở thành sự bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ quy trình lành vết thương nào mà không đòi hỏi phải thay đổi trong quy trình thay băng.</p><p><br></p><p>Mustoe TA và cộng sự Quốc tế lâm sàng Quốc tế về xử lý sẹo năm 2002</p><p>- Nên sử dụng silicone gel ngay sau khi phẫu thuật xong</p><p>- Sử dụng sớm silicone làm giảm đáng kể khả năng và mức độ nghiêm trọng của sẹo bất thường.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG | 2021-04-14 | CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG | 2021-04-14
2324 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant 30° Multi-Unit Abut. 4.5 mmH - Ø5.0 Implant | 70-1153-PRS0008 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 4.5mm</li><li>Nghiêng 30 độ</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 4.5mm</li><li>Nghiêng 30 độ</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 4.5mm</li><li>Nghiêng 30 độ</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 4.5mm</li><li>Nghiêng 30 độ</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2325 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Bơm tiêm thuốc cản quang | Bơm tiêm thuốc cản quang | SINOPOWER-S | Sino Medical-Device Technology Co.Ltd | Trung Quốc | Sino Medical-Device Technology Co.Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT |  | Nhóm null |  |  | 370000000 | t | Bộ | true | 2021-05-11 | 2023-05-11 | <p>Model SinoPower –S dùng cho Chụp CT Một thiết bị hỗ trợ đáng tin cậy cho Kỹ thuật chụp CT An toàn: “Bộ cảm biến áp suất trực tiếp” độc đáo, giảm sự phồng&nbsp;mạch máu do rò mạch máu. Ổn định: Các linh kiện chính của thiết bị cóchất lượng tốt nhất,khả năng hoạt động dài hạn Mạnh mẽ: Tốc độ dòng chảy thuốc 0.1-10ml/s, cung cấp thuốc đều cho tất cả các kiểu chụp Ct tăng cường. Tiện lợi: Màn hình đôi, dễ dàng thao tác&nbsp;</p> | <p>Máy chính, bảng phím điều khiển từ xa, bộ tài liệu, bộ dây điện, chén hứng chất thải, vật liệu đóng gói&nbsp;</p> |  | <p>Đặc điểm và lợi ích Chức năng an toàn&nbsp;“Bộ cảm ứng áp suất trực tiếp” độc đáo có khả năng dò áp suất tiêm thuốc thời gian thực để&nbsp;kịp thời tự động làm ngưng việc bơm thuốc nếu áp suất bất bình thường. Chức năng này rất hữu ích để giảm sự cố phồng mạch máu do sự đứt mạch máu. Cơ chế bảo vệ đồng bộ hóa, ngưng máy lại&nbsp;khi xảy ra tình trạng nghẽn mạch.&nbsp;Nút ‘xác nhận đã đẩy không khí ra hết’ ngăn sự cố nghẽn mạch do bọt khí.&nbsp;Nút “bơm thử’ tránh được thao thác nhầm lẫn.&nbsp;Nút ‘ngừng’ mềm mại mà chắc.&nbsp;Hệ thống báo động bằng âm thanh và ánh sáng.&nbsp;Nút ‘báo tình trạng cấp cứu’&nbsp;Chất lượng của các bộ phận&nbsp;Các bộ phận động cơ và bộ phận chính của&nbsp;máy có chất lượng tốt nhất, hoạt động mạnh mẽ và lâu dài.&nbsp;Bộ xử lý 32X mạnh mẽ, kiểm soát máy theo thời gian thực&nbsp;Các chức năng bơm thuốc&nbsp;Tốc độ dòng chảy:&nbsp;0.1-10 ml/giây, mức tăng 0.1 ml /giây&nbsp;Giới hạn áp suất: 100-300 psi, mức tăn 50 psi KVO (tốc độ tiêm mở ven: 0.1 ml/giây&nbsp;Thời gian chờ chụp: 0- 600 giây&nbsp;Thời gian chờ bơm thuốc: 0 – 600 giây&nbsp;&nbsp;</p><p>Nhóm 6&nbsp;</p><p>2&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Kết hợp bơm thuốc khác nhau hỗ trợ tối đa 8 pha&nbsp;Máy có thể lưu giữ tối đa 120 chương trình bơm và ống tiêm thể tích lớn 200ml điều chỉnh&nbsp;đáp ứng hầu hết nhu cầu ứng dụng máy.&nbsp;Khả năng vận hành&nbsp;Màn hình đôi tại chỗ &amp; từ xa, dễ dàng điều máy Màn hình cảm biến LCD lớn cho màu sắc thực, giao diện đồ họa tiện lợi cho người dùng&nbsp;Xe đẩy di động tiện lợi cho việc thay đổi địa điểm vận hành máy&nbsp;Đèn LED xoay, cho biết tình trạng đang bơm thuốc hoặc tình trạng đã nạp đầy thuốc một cách trực quang&nbsp;Quy cách kỹ thuật&nbsp;&nbsp;Model SinoPower –S&nbsp;Kim tiêm&nbsp;Kim tiêm đơn,dung tích 200ml&nbsp;Nguồn điện&nbsp;AC 220V ±10%, 50±1Hz&nbsp;Môi trường hoạt động cua máy&nbsp;Nhiệt độ: +50C- 40oC&nbsp;Độ ẩm: ≤93%&nbsp;Trọng lượng&nbsp;32 kg&nbsp;Kích thước&nbsp;Máy chính: 1200mm (cao)x 530mm (rộng)x 530 mm (sâu)&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT | 2021-05-11 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT | 2021-05-11
2326 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy khử rung tim tự động | FRED Easyport | Schiller AG | Thụy Sĩ | Schiller AG | Thụy Sĩ | ["2020"] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 150000000 | t | Cái | true | 2021-01-04 | 2021-06-30 | <p>Siêu nhẹ - chỉ 490 gram (bao gồm pin)</p><p>Siêu nhỏ - 133 x 126 x 35 mm (l x w x h)</p><p>LCD độ phân giải cao</p><p>Cài đặt năng lượng cho người lớn và trẻ em có thể định cấu hình theo các giá trị tiêu chuẩn</p><p>Tự động chuyển sang mức năng lượng dành cho trẻ em khi các điện cực dành cho trẻ em được kết nối</p><p>Ghi đè thủ công: bác sĩ có thể ghi đè chế độ AED và quyết định xem họ có muốn gây sốc hay không</p><p>Đơn vị đào tạo có sẵn</p> | <p>- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ.</p><p>- Trong đó đã bao gồm các phụ kiện chính sau:</p><p>+ Bộ miếng khử rung dùng một lần cho người lớn: 01 cái</p><p>+ Màn hình: 01 cái</p><p>+ Pin sạc: 02 cái</p><p>+ Thẻ nhớ: 01 cái</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-04 | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-05
2327 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp chắp lẹo 4-1909T | 4-1909T | Rumex International Corp. | Nga | Rumex International Corp. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 3990000 | t | Cái | true | 2020-11-30 | 2021-03-31 | <p>4-1909T</p><p>Lambert Chalazion Forceps, Medium, 12mm Diameter, Titanium</p><p>Kẹp chắp lẹo, loại vừa, đường kính đầu kẹp 12mm, bằng ti tan</p> | <p>4-1909T</p><p> Lambert Chalazion Forceps, Medium, 12mm Diameter, Titanium</p><p>Kẹp chắp lẹo, loại vừa, đường kính đầu kẹp 12mm, bằng ti tan</p> |  | <p>4-1909T</p><p> Lambert Chalazion Forceps, Medium, 12mm Diameter, Titanium</p><p>Kẹp chắp lẹo, loại vừa, đường kính đầu kẹp 12mm, bằng ti tan</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-30 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01
2328 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Gel điều trị vết thương hở Stratamed | Stratamed (10g) | StratPharma AG | Thụy Sĩ | StratPharma AG | Thụy Sĩ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG | Thụy Sĩ | Nhóm null |  |  | 890000 | t | Tuýp | true | 2021-04-14 | 2025-04-14 | <p>Stratamed: Dùng được ngay lập tức sau khi phẫu thuật</p><p>- Được dùng ngay lập tức sau khi phẫu thuật và trên vết thương hở</p><p>- Tạo môi trường tối ưu cho quá trình làm lành da</p><p>- Không bám dính vào các mô hạt mới hình thành</p><p>- Ngăn ngừa tạo sẹo bất thường</p><p>- Làm lành vết thương nhanh hơn 50% do giảm thời gian chờ lên da non</p><p>- Thời gian hồi phục nhanh hơn</p><p><br></p><p>Stratamed là silicone gel ĐẦU TIÊN &amp; DUY NHẤT được chấp nhận dùng ngay sau nhiều quy trình mang tính xâm lấn. Điều này khiến nó trở thành sự bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ quy trình lành vết thương nào mà không đòi hỏi phải thay đổi trong quy trình thay băng.</p><p><br></p><p>Mustoe TA và cộng sự Quốc tế lâm sàng Quốc tế về xử lý sẹo năm 2002</p><p>- Nên sử dụng silicone gel ngay sau khi phẫu thuật xong</p><p>- Sử dụng sớm silicone làm giảm đáng kể khả năng và mức độ nghiêm trọng của sẹo bất thường.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG | 2021-04-14 | CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG | 2021-04-14
2329 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương Mini Titanium 4 lỗ chữ L, trái | M: R-12-030-01 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2280000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ L, trái </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: M: R-12-030-01</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ L, trái,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ L, trái,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ L, trái,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Phục lục danh mục chi tiết kèm theo</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2330 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu chuyên tim mạch 1 đầu dò | Affiniti 50 | Philips Ultrasound Inc. | Mỹ | Philips Ultrasound Inc. | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 2000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-11 | 2022-05-11 | <p>Là loại máy siêu âm doppler màu chuyên tim mạch</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật | 2021-05-11 | Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật | 2021-05-11
2331 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | THIẾT BỊ NẤU PARAFFIN | TEP | Chirana Progress, S.r.o | Slovakia | Chirana Progress, S.r.o | Slovakia |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 120000000 | t | Bộ | true | 2021-03-04 | 2022-12-31 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và ISO 9001&nbsp;</p> | <p><strong>Máy chính kèm phụ kiện: 01 bộ, bao gồm:</strong></p><p><span style="color: black;">- Khay đựng 2/3: 01 cái ( Khay 2/3 kích thước của bồn, độ sâu 150 mm, thể tích 131)</span></p><p><strong style="color: black;"><em>- </em></strong><span style="color: black;">Khay đựng 1/3 </span><strong style="color: black;"><em>&nbsp;&nbsp;</em></strong><span style="color: black;">: 01 cái (Khay1/3 kích thước của bồn, độ sâu 40 mm, thể tích 1,5 l)</span></p><p><strong><em>- </em></strong>Lưới điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>- Nắp đậy<strong><em> </em></strong>1/3 kích thước bồn: 01 cái</p><p>- Nắp đậy<strong><em> </em></strong>2/3 kích thước bồn: 01 cái</p><p>-Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>- Nguồn cung cấp: 230 V / 50 Hz</p><p>- Công suất đầu vào: 1500 W</p><p>- Nhiệt độ than bùn: 40 - 45 ° C</p><p>- Nhiệt độ của paraffin: 56 - 58 ° C</p><p>- Nhiệt độ khử trùng Paraffin: 80<sup>o</sup>C</p><p>- Giới hạn nhiệt độ: 0 - 90 ° C</p><p>- Cấp độ bảo vệ: Class I.</p><p>- Dung tích thùng đựng: 1 - 27,8 l</p><p>- Kích thước bồn đun: 330 x 540 x 220 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-03-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-03-05
2332 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy khử rung tim | DEFIGARD Touch 7 | Schiller AG | Pháp | Schiller AG | Pháp | ["2020"] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | Pháp | Nhóm null |  |  | 500000000 | t | Cái | true | 2021-01-04 | 2021-06-30 | <p>Điện tâm đồ với 6 đến 12 đạo trình</p><p>Đo huyết áp không xâm lấn</p><p>SpO2 MASIMO Rainbow® (SpCO, SpMet, PI), với hình ảnh chụp màng phổi</p><p>EtCO2 (dòng chính hoặc dòng phụ)</p><p>Đo huyết áp xâm lấn</p><p>Máy in Bluetooth</p><p>ePCR đã sẵn sàng</p><p>Nhiệt độ</p><p>AED</p><p>Máy khử rung tim thủ công (đồng bộ / không đồng bộ)</p><p>Máy tạo nhịp tim qua da</p><p>Phản hồi CPR</p><p>Máy đếm nhịp</p><p>Truyền dữ liệu GSM, Wi-Fi</p> | <p>- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ.</p><p>+ Trong đó đã bao gồm các phụ kiện chính sau:</p><p>+ Màn hình: 01 cái</p><p>+ Pin sạc: 01 cái</p><p>+ Dây nguồn: 01 cái</p><p>+ Bộ cáp đo: 01 bộ</p><p>+ Túi phụ kiện: 01 túi</p><p> Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-04 | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-05
2333 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Multi-Unit Abutment 1.5 mmH - Ø3.5/4.3 | 70-1153-PRS0009 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 1.5mm</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 1.5mm</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 1.5mm</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 1.5mm</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2334 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy sốc điện tạo nhịp lưỡng pha dành cho phòng mổ | TEC-8352K | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ |  | Nhóm 3 |  |  | 980000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-14 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify">Dòng máy khử rung dạng sóng lưỡng pha năng lượng thấp. </p><p class="ql-align-justify">Công nghệ ActiBiphasic độc đáo của Nihon Kohden cải tiến hơn so với hầu hết các mạch hai pha thông thường bằng cách ứng dụng mạch T. Trong các mạch hai pha thông thường, khi trở kháng cao, độ rộng xung sẽ rộng hơn.</p><p class="ql-align-justify">Máy sử dụng cùng cổng đa năng cho ECG, SpO2, NIBP, CO2, IBP và TEMP với các monitor theo dõi bệnh nhân của Nihon Kohden, giúp việc chuyển đổi từ máy sốc sang máy monitor dễ dàng hơn khi di chuyển bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">Sau khi đánh sốc, sóng điện tim phục hồi trong khoảng 3 giây, do đó có thể ngay lập tức kiểm tra kết quả sốc điện.</p><p class="ql-align-justify">Sau khi đánh sốc, sóng điện tim phục hồi trong khoảng 3 giây, do đó có thể ngay lập tức kiểm tra kết quả sốc điện.</p><p class="ql-align-justify">Máy có khả năng tự động đánh sốc với cáp bản sốc và bản tạo nhịp dùng 1 lần. Khi máy phát hiện nhịp có thể đánh sốc, máy sẽ tự động nạp năng lượng để thực hiện đánh sốc. Có thể thay đổi mode người lớn hoặc trẻ em một cách dễ dàng. </p><p class="ql-align-justify">Có chức năng tự kiểm tra.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-04-14 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-04-14
2335 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Gel điều trị vết thương hở Stratamed | Stratamed (20g) | StratPharma AG | Thụy Sĩ | StratPharma AG | Thụy Sĩ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG | Thụy Sĩ | Nhóm null |  |  | 1380000 | t | Tuýp | true | 2021-04-14 | 2025-04-14 | <p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">Stratamed: Dùng được ngay lập tức sau khi phẫu thuật</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Được dùng ngay lập tức sau khi phẫu thuật và trên vết thương hở</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Tạo môi trường tối ưu cho quá trình làm lành da</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Không bám dính vào các mô hạt mới hình thành</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Ngăn ngừa tạo sẹo bất thường</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Làm lành vết thương nhanh hơn 50% do giảm thời gian chờ lên da non</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Thời gian hồi phục nhanh hơn</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">Stratamed là silicone gel ĐẦU TIÊN &amp; DUY NHẤT được chấp nhận dùng ngay sau nhiều quy trình mang tính xâm lấn. Điều này khiến nó trở thành sự bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ quy trình lành vết thương nào mà không đòi hỏi phải thay đổi trong quy trình thay băng.</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">Mustoe TA và cộng sự Quốc tế lâm sàng Quốc tế về xử lý sẹo năm 2002</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Nên sử dụng silicone gel ngay sau khi phẫu thuật xong</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Sử dụng sớm silicone làm giảm đáng kể khả năng và mức độ nghiêm trọng của sẹo bất thường.</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG | 2021-04-14 | CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG | 2021-04-14
2336 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút liên tục áp lực thấp chạy điện | Máy hút dịch | SU60.10 | Inspital | Thổ Nhĩ Kỳ | Inspital | Thổ Nhĩ Kỳ |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 3 |  |  | 35000000 | t | Cái | true | 2021-04-15 | 2022-09-15 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hút máu tích tụ ở khu vực phẫu thuật và đường thở nhờ việc tạo lực hút chân không</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh sức hút chân không qua bảng điều khiển và chỉ thị chân không để giám sát mức chân không</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không cần bảo trì, không ồn, không rung, bơm chân không không dầu.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống bơm sử dụng công nghệ chống tràn và rò rỉ nhờ hệ thống phao và bộ lọc kỵ nước tích hợp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình đưng đầu dò tiệt trùng giữ đầu dò trong dung dịch khử trùng cho tới khi được sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế thân máy có khả năng chống va đập, thân nhôm dễ lau chùi</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình chứa dịch: 02 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống silicon: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mũ catheter và bẫy: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ</p><p>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hút nhanh với lưu lượng ≥ 60 l/phút, sức hút chân không có thể điều chỉnh được ở 680 mmHg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình chứa có vạch đo, dễ cầm, dung tích tùy chọn 3 – 5 lít, bằng thủy tinh &amp; nhựa có thể hấp tiệt trùng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có ≥ 4 bánh xe với ≥ 2 bánh có hãm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ dòng khí: từ 0 đến ≥ 60 LPM</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn: ≤ 55 dB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất bơm: ≥ 0,35 kW</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-04-15 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-04-15
2337 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo nhãn áp | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc cầm tay và phụ kiện 2418-P-2000 | 2418-P-2000 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 133500000 | t | Bộ | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p>Máy đo nhãn áp không tiếp xúc cầm tay và phụ kiện 2418-P-2000</p><p><br></p><p>New Tonocare Complete</p> | <p>Máy đo nhãn áp không tiếp xúc cầm tay và phụ kiện 2418-P-2000</p><p><br></p><p>New Tonocare Complete</p><p>Tonocare unit</p><p>• Docking station for the unit</p><p>• Headrest </p><p>• Power supply kit </p><p>• USB cable </p><p>• Instruction USB </p><p>• Rubber eyepiece</p><p>• Wall mount Kit </p><p>• Face shield </p><p>• USB PC cable </p><p>• Printer paper roll</p> |  | <p> TonoCare System</p><p> MEASUREMENT RANGE 5mmHg to 50mmHg</p><p> MEASUREMENT DISTANCE ~11mm from eye</p><p> EQUIPMENT STANDARD Conforms to BS EN ISO 8612</p><p> Electrical</p><p> INPUT VOLTAGE RANGE 100-240V (50/60Hz)</p><p> POWER RATING 4.6 – 7.4VA</p><p> PC INTERFACE USB</p><p> Environmental Conditions</p><p> OPERATING TEMPERATURE +10°C to +35°C</p><p> STORAGE TEMPERATURE -10°C to +55°C</p><p> RELATIVE HUMIDITY Storage 10% to 95%</p><p> Operation 30% to 90%</p><p> ATMOSPHERIC PRESSURE Storage 700hPa to 1060hPa</p><p> Operation 800hPa to 1060hPa</p><p> Dimensions and Weight</p><p> HAND UNIT 190 x 145 x 190mm (HxWxD)</p><p> Weight 1.0kg</p><p> DOCKING STATION 160 x 150 x 180mm (HxWxD)</p><p> Weight 2.465kg</p><p> Classification and Safety Standards</p><p> COMPLIES WITH EN60601-1, UL60601-1</p><p> EQUIPMENT CLASSIFICATION Class II</p><p> MODE OF OPERATION Continuous</p><p> PROTECTION AGAINST</p><p> INGRESS</p><p> IPX0 (Hand Unit and</p><p> Docking Station)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
2338 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Multi-Unit Abutment 1.5 mmH - Ø5.0 | 70-1153-PRS0010 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 1.5mm</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 1.5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 1.5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 1.5mm</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2339 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính REXTON MOSAIC 10 HP E1 | REXTON MOSAIC 10 HP E1 | Sivantost Pte. Ltd. | Singapore | Sivantost Pte. Ltd. | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG |  | Nhóm 3 |  |  | 14000000 | f | Bộ | true | 2021-05-14 | 2022-05-14 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Máy trợ thính công suất cao dành cho người lớn và trẻ em</span></p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Hộp đựng máy: 01 hộp</p> |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số.</p><p>- Số kênh : 6</p><p>- Số chương trình: 4</p><p>- Mức độ khuếch đại tối đa: 82 dB SPL; Công suất đầu ra tối đa 140 dB SPL</p><p>-Hiệu chỉnh bằng phần mềm theo thính lực đồ</p><p>-Công nghệ ngắt tiếng hú, giảm ồn</p><p>-Phù hợp với đối tượng có mức độ nghe kém từ nặng đến Sâu</p><p>-Kết nối phụ kiện: Smart Key, Transmitter,...</p><p>- Loại Pin sử dụng: Zin C air, cỡ Pin 675</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-19
2340 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương Mini Titanium 4 lỗ chữ L, phải | M: R-12-030-02 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2280000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ L, phải </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: M: R-12-030-02</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ L, phải,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ L, phải,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ L, phải,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Phụ lục danh mục chi tiết kèm theo</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2341 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút thai | POLIVAC B4/SLT 30 2 | Alsa Apparecchi Medical SRL | Italy | Alsa Apparecchi Medical SRL | Italy | ["2021"] | Công ty TNHH Việt Quang | Italy | Nhóm 3 |  |  | 60000000 | t | Bộ | true | 2021-07-09 | 2021-09-30 | <p> 1. Tên hàng hóa: Máy hút thai</p><p> 2. Ký hiệu (model): POLIVAC B4/SLT 30 2</p><p> 3. Tên hãng sản xuất: ALSA APPARECCHI MEDICALI S.r.l.</p><p> 4. Xuất xứ: Ý</p><p> </p> | <p> - Máy chính, SL: 01 cái</p><p> - Bình chứa dịch 4 lít: 02 cái</p><p> - Ống hút silicon có thể hấp tiệt trùng được Æ7 x 12 mm: 01 cái</p><p> - Cốc hút mềm bằng silicone có thể hấp tiệt trùng được (Æ60 mm) có tay cầm, tyrant và điều chỉnh chân không bằng tay: 01 cái</p><p> - Cốc hút mềm bằng silicone có thể hấp tiệt trùng được (Æ70 mm) có tay cầm, tyrant và điều chỉnh chân không bằng tay: 01 cái</p><p> - Ống hút silicon có thể hấp tiệt trùng được Æ7 x 12 mm dài 2 m + đấu nối để nối ống: 01 bộ</p><p> - Bộ hút nội mạc tử cung gồm 5 ống thông (cannula) xoay (Æ14/ 12/ 10/ 8/ 6 mm), tay cầm có điều chỉnh hút bằng tay, ống silicon (Æ12x22 mm) và các đầu nối. Toàn bộ các chi tiết có thể hấp tiệt trùng được: 01 bộ</p><p> - Ống silicon (Æ12x22 mm) dài 2 m với đấu nối ống: 01 bộ</p><p> - Tài liệu HDSD: 01 Bộ</p><p> </p> |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đây là model cơ bản của dòng sản phẩm máy hút dịch. Máy rất thích hợp cho việc vận hành trong phòng mổ và các trung tâm y tế khác. </p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại IEC/CEI 60601 -1: I BF;</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chứng chỉ EC 93/42: EC 0051</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng cho thời gian không giới hạn/ Độ ồn: &lt; 50db</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện cung cấp/ Công suất tiêu thụ: 230V – 1 pha, 50 Hz/ 250VA</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy bơm quay ngâm dầu (tối đa 730mmHg 0,96 atm, 0,96 bar”, tỷ lệ dòng chảy 50 lít/ phút, động cơ: từ 1/3 của HP)</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lực hút chân không tối đa: 730 mmHg (0,96 at, 0,96 bar)</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ lưu lượng: 50 L/ phút</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất máy hút: trên 1/3 HP</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp kim loại có sơn và bánh xe giảm tĩnh điện, 2 bánh xe nhỏ.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 bình chứa dịch 4 lít bằng polycacbon khó vỡ và có thể hấp tiệt trùng được. Bên trong bình có thiết bị chống tràn và hệ thống để thay đổi hút nhanh giữa ác bình chứa. Ống hút bằng silicon có thể hấp tiệt trùng được (Æmm 7x12)</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều chỉnh chân không và đồng hồ kiểm tra độ chân không (0 0 760 mmHg)</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công tắc nguồn và công tắc pedal (chạy bằng khí, rất an toàn, chống nước, chống nổ).</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước (rộng x sâu x cao): 40 x 35 x 75 cm</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 24 kg.</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Việt Quang | 2021-07-09 | Công ty TNHH Việt Quang | 2021-07-09
2342 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy chụp cắt lớp mắt OCT | Máy chụp hình đáy mắt và chụp cắt lớp võng mạc RS-330 | RS-330 | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 1350000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-10 | 2021-03-31 | <p>Máy chụp cắt lớp võng mạc RS-330 và phụ kiện</p> | <p>Vui lòng xem thông tin đính kèm</p> |  | <p>Vui lòng xem thông tin đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-10 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-10
2343 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Multi-Unit Abutment 2.5 mmH - Ø3.0 | 70-1153-PRS0011 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều cao: 2.5mm</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều cao: 2.5mm</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều cao: 2.5mm</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều cao: 2.5mm</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2344 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | MÁY RỬA DỤNG CỤ Y TẾ ĐA KẾT HỢP 360lít (Máy rửa tự động đa kết hợp siêu âm-phun xoáy dòng áp lực-khử khuẩn bậc cao) | AMC-180X2 | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E | Việt Nam | ["2021"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1600000000 | t | Bộ | true | 2021-04-15 | 2021-12-31 | <p><strong>Thông tin chung về thiết bị</strong></p><p><strong>Ứng dụng:</strong>&nbsp;Sử dụng cho rửa thô và rửa khử khuẩn bậc cao toàn bộ các dụng cụ y tế bằng chất liệu kim loại, phi kim loại (ống, dây máy thở; ống ruột gà; bóng ambu...), cao su, thủy tinh, chai lọ, …</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Cấu hình tiêu chuẩn:</strong></p><ul><li>Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 01 máy.</li><li>Phụ kiện tiêu chuẩn:</li><li>Khay inox SUS304 chuyên dụng để đưa dụng cụ y tế vào buồng rửa: 03 cái.</li><li>Đầu đổi ống phun lòng ống, dây: 30 cái.</li><li>Khay inox SUS304 chuyên dụng để rửa lòng ống, các bóng ambu và các chai lọ chuyên dụng (kết nối với 20 đầu phun áp lực): 01 cái.</li><li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (tiếng Việt): 01 quyển.</li><li><strong>Đặc điểm chung:</strong></li><li>Đa kết hợp cả 3 công nghệ rửa trong hệ thống: rửa siêu âm, rửa phun áp lực đa điểm, rửa dòng xoáy áp lực.</li><li>Thiết kế đa năng phù hợp mọi loại dụng cụ y tế đồng thời không cần trang bị thêm phụ kiện để tương thích kết nối trong rửa ống, dây máy thở, bóng ambu, dây ruột gà…</li><li>Ứng dụng công nghệ tự động hóa cao cấp, toàn bộ các công đoạn đóng mở nắp, đưa dụng cụ vào buồng, trả dụng cụ… đều được điều khiển chính xác bằng bộ điều khiển PLC.</li><li>Có hệ thống camera theo dõi bên trong và hiển thị trên màn hình màu LCD trước mặt máy; có thể nối mạng hoặc truyền không dây hình ảnh ra ngoài (tùy chọn).</li><li>Công nghệ bồn điện tử tự động đối lưu cho phép sử dụng tối ưu hoạt tính dung dịch khử khuẩn và không phụ thuộc loại hóa chất khử khuẩn.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li><li>Nguồn điện: 220 – 240VAC, 50/60Hz.</li><li>Công suất tiêu thụ trung bình: 1600 W/h.</li><li>Môi trường hoạt động: Nhiệt độ từ 50C đến 400C, độ ẩm tối đa 90%, phù hợp với khí hậu Việt Nam.</li><li>Thiết kế thân thiện, thuận tiện dễ sử dụng phù hợp cho nhân viên ngành y tế, đảm bảo an toàn.</li></ul> | <p><strong><em>Dung tích 360 lít (Model: AMC-180X2 )</em></strong></p><ul><li>Kích thước tổng thể máy (Cao x ngang x sâu): 115cm x 227cm x 72cm.</li><li>Kích thước buồng rửa : 360 lít</li></ul><p> ( 180 lít x 2)</p><ul><li>Mỗi buồng rửa tiêu chuẩn có giá đỡ 3 tầng, khay nâng hạ tự động: Giá đỡ tầng 1 và tầng 3 cố định. Giá đỡ tầng 2 có thể tháo lắp để rửa các dụng cụ có kích thước khác nhau.</li><li>Module vòm siêu âm tiêu chuẩn :&nbsp;6 cái</li><li>Bồn đối lưu có 2 ngăn: ngăn chứa dung dịch khử khuẩn và ngăn chứa nước sạch, trong đó:</li><li>Tiết kiệm dung dịch khử khuẩn bằng chức năng bơm hai chiều giữa bồn đối lưu và buồng rửa dụng cụ:</li><li>Dung dịch khử khuẩn trong bồn đối lưu sẽ được tự động bơm qua buồng rửa.</li><li>Dải cài đặt thời gian ngâm dụng cụ trong dung dịch khử khuẩn: từ 5 phút đến 30 phút (hoặc cài đặt dải&nbsp;tùy chọn)</li><li>Dung dịch khử khuẩn sau đó được tự động bơm trở lại bồn đối lưu để ngâm mẻ sau. Thời gian xả&nbsp;bỏ dung dịch khử khuẩn tuỳ theo yêu cầu của bệnh viện.</li><li>Kích thước màn hình màu LCD trước mặt máy: 7 inch.</li><li>Độ phân giải màn hình: 800 x 480 pixels.</li><li>Nội dung hiển thị trên màn hình: hiển thị toàn bộ hoạt động bên trong buồng rửa với thời gian thực (realtime) các công đoạn xử lý: Ngâm - Rửa siêu âm - Phun đa điểm – Xoáy dòng áp lực, …</li><li>Vật liệu chế tạo:</li><li>Vách trong: thép không gỉ SUS 304.</li><li>Vách ngoài: nhôm sơn tĩnh điện.</li><li>Hệ thống bơm rửa lòng ống, dây máy thở, bóng ambu, chai, lọ: 40 đầu phun.</li><li>Các công đoạn xử lý: Ngâm dung dịch khử khuẩn bậc cao – Rửa tráng nước sạch – Rửa bằng sóng siêu âm – Rửa phun áp lực đa điểm – Rửa dòng xoáy áp lực.</li><li>Hóa chất sử dụng: Glutaraldehyde 2%, Hydrogen Peroxide 8%… hoặc dung dịch khử khuẩn khác (tùy chọn) theo quy trình riêng của mỗi bệnh viện.</li><li>Thời gian rửa cho 1 chu trình tự động (không kể thời gian ngâm theo quy trình của bệnh viện): khoảng 16 phút.</li><li>Tốc độ nâng hạ khay: 0, 2 m/s.</li><li>Tần số sóng siêu âm:&nbsp;&nbsp;≥ 35 kHz</li></ul><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"><em>-Công nghệ thiết kế 2 cửa , đưa dụng cụ rửa vào mặt trước và có thể lấy dụng cụ từ mặt trước hoặc mặt sau của máy , phù hợp qui trình một chiều xử lý dụng cụ y tế khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.</em></p><ol><li><strong>Các chức năng tự động hóa:</strong></li></ol><ul><li><span style="color: inherit;">Tự động đóng/mở nắp module rửa, bảo đảm độ an toàn cao cho người sử dụng.</span></li><li>Tự động nâng khay dụng cụ lên cao để dễ dàng xếp dụng cụ để rửa cũng như lấy dụng cụ sau rửa.</li><li>Tự động rửa theo chương trình lập sẵn.</li><li>Tự động hiển thị mọi công đoạn xử lý bên trong máy ra màn hình màu LCD trước mặt máy.</li><li>Tự động kiểm soát và cảnh báo mức nước/dung dịch khử khuẩn.</li></ul><ol><li><strong>Chức năng cảnh báo và bảo vệ an toàn:</strong></li></ol><ul><li><span style="color: inherit;">Đ</span>èn Ultrasonic trước bồn đối lưu sáng khi hệ thống siêu âm đang hoạt động.</li><li>Đèn Spraygun trước bồn đối lưu sáng khi hệ thống phun rửa lòng ống dây đang hoạt động.</li><li>Cảnh báo mức nước và dung dịch khử khuẩn trong bồn đối lưu:</li><li>Đèn W-Sensor báo xanh khi đủ nước và dung dịch khử khuẩn.</li><li>Đèn W-Sensor báo đỏ khi thiếu nước hoặc dung dịch khử khuẩn.</li><li>Sử dụng công nghệ điều khiển SOT (Smart One Touch) cho phép người sử dụng chỉ cần bấm một nút duy nhất khi sử dụng, đảm bảo đơn giản khi vận hành và an toàn trong khử khuẩn.</li><li>Hệ thống cảm biến và kiểm soát tự động kỹ thuật số sẽ luôn theo dõi mọi thông số hoạt động của máy, cảnh báo bằng đèn tín hiệu và âm thanh</li><li>Có nút dừng khẩn cấp (STOP).</li></ul><p><br></p> | <p><strong>MÁY RỬA DỤNG CỤ Y TẾ ĐA KẾT HỢP</strong></p><p><em>(MÁY RỬA TỰ ĐỘNG CÔNG NGHỆ 2 CỬA ĐA KẾT HỢP SIÊU ÂM-PHUN XOÁY DÒNG ÁP LỰC –KHỬ KHUẨN BẬC CAO ,CHUYÊN DÙNG CHO DỤNG CỤ Y TẾ )</em></p><p><strong>&nbsp;(AutoMedCleaner series AMC)</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Model:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AMC-180X2</strong></p><p><strong>Nhãn hiệu: HMED</strong></p><p><strong>Xuất xứ : PETECH -VN</strong></p><p><strong>Máy mới 100% ,Năm sx : 2021</strong></p><p><strong>Điện thế sử dụng : 220VAC/ 1pha</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn :</strong></p><p><strong>ISO-9001:2015</strong></p><p><strong>ISO 13485:2016</strong></p><p><strong>GPLH BYT : 22/2019/BYT-TB-CT</strong></p><p><strong>*&nbsp;<u>CHỨNG TỪ KÈM THEO:</u></strong></p><p><strong><em>+ Chứng&nbsp;nhận ISO 9001:2015</em></strong></p><p><strong><em>+ Chứng nhận ISO 13485:2016</em></strong></p><p><strong><em>+ Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế</em></strong></p><p><strong><em>, số : 22/2019/BYT-TB-CT.</em></strong></p><p><em>+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa&nbsp;của nhà sx&nbsp;(CO)</em></p><p><em>+Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sx (CQ)</em></p><p><em>+ Bản&nbsp;công bố tiêu chuẩn</em>&nbsp;<em>nhà&nbsp;sản xuất (DOS)</em></p><p><em>+ Chứng nhận kiểm định xuất xưởng của nhà sản xuất (RFF)</em></p><p><em>+ Bằng khen của Chủ tịch-UBND TP.Hồ Chí Minh</em></p><p><em>+ Bằng khen của Bộ trưởng-Bộ Khoa học và&nbsp;Công nghệ Việt Nam</em></p><p><em>+Chứng nhận “Thành Tựu Sáng Tạo Khoa Học- Công&nbsp;Nghệ Việt Nam “ (VIFOTEC)</em></p><p><em>+&nbsp;Bộ&nbsp;hồ sơ gốc kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng.</em></p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-04-15 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-04-15
2345 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Multi-Unit Abutment 2.5 mmH - Ø3.5/4.3 | 70-1153-PRS0012 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 2.5mm</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 2.5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 2.5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 2.5mm</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2346 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Multi-Unit Abutment 2.5 mmH - Ø5.0 | 70-1153-PRS0013 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 2.5mm</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 2.5mm</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 2.5mm</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 2.5mm</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2347 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu điện giải | BG+ISE | Convergent Technologies GmbH & Co.KG | Đức | Convergent Technologies GmbH & Co.KG | Đức | ["2020"] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1166800000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích khí máu động mạch kết hợp điện giải đồ</p> | <p>pCO2, pO2, K+, Na+, Li+, Cl-, Ca++, pH, Glu, Lac, tHb,<br /> Barometric Pressure, HCO3-A, HCO3-S, BE, BEecf<br /> (SBE), TCO2, BB, O2sat, O2CT, P50, AaDO2, Hct, H+,<br /> AGAP, SHUNT, Acid-base status<br /> &nbsp;</p> | <table> <tbody> <tr> <td width="200">pO2</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">pCO2</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">pH</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">Total-hemoglobin (tHb)</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">Barometric pressure</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">Na+</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">K+</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">Ca++</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">Li+</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">Cl-</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">GLU</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">LAC</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> | <table> <tbody> <tr> <td width="200">pO2</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">pCO2</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">pH</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">Total-hemoglobin (tHb)</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">Barometric pressure</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">Na+</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">K+</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">Ca++</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">Li+</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">Cl-</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200">GLU</td> <td width="200">&nbsp;</td> <td width="200">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="200"> <p>LAC</p> <p>QC 4 điểm</p> <p>Calib 2 điểm</p> </td> </tr> </tbody> </table> | <p>Bảo hành 24 tháng, Bảo trì miễn phí hai tháng một lần.</p> |  |  |  |  | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-11 | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-11
2348 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút liên tục áp lực thấp chạy điện | Bơm hút huyết khối và phụ kiện - Penumbra ENGINE | PMXENGN | Penumbra, Inc., | Mỹ | Penumbra, Inc., | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiên Việt | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 94000000 | t | Bộ | true | 2021-04-19 | 2025-12-31 | <p>Máy Bơm hút huyết khối - Penumbra ENGINE chuyên để tạo nguồn áp lực âm (-) / hút liên tục cho hệ thống hút huyết khối của Penumbra. Tạo nguồn áp lực âm (-) / hút liên tục với áp xuất tới -29,2 inHg, luôn giữ ổn định trong quá trình hút huyết khối.&nbsp;</p> | <p>Tạo nguồn áp lực âm (-) / hút liên tục cho hệ thống hút huyết khối của Penumbra. Tạo nguồn áp lực âm (-) / hút liên tục với áp xuất tới -29,2 inHg, luôn giữ ổn định trong quá trình hút huyết khối.&nbsp;</p> |  | <p>Tạo nguồn áp lực âm (-) / hút liên tục cho hệ thống hút huyết khối của Penumbra. Tạo nguồn áp lực âm (-) / hút liên tục với áp xuất tới -29,2 inHg, luôn giữ ổn định trong quá trình hút huyết khối.&nbsp;</p><p><br></p><p>+ Điện áp hoạt động: 100~240VAC, 50/60Hz, 2.0A.</p><p>+ Tạo áp lực âm (-) / hút liên tục với áp xuất tối đa: -29,2 inHg</p> |  | Linh kiện vật tư thay thế được cung cấp miễn phí khi hỏng hóc tại cơ sở bảo hành. | Không có | Thực hiện tại cơ sở bảo dưỡng sửa chữa tại địa chỉ của nhà cung cấp đã đăng ký. |  | Công ty TNHH Thiên Việt | 2021-04-19 | Công ty TNHH Thiên Việt | 2021-04-19
2349 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Lọc vi sinh cho điều áp hút | 11813 | Technologie Medicale | Pháp | Technologie Medicale | Pháp |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN A.S.T |  | Nhóm null |  |  | 68000 | t | Cái | true | 2021-04-15 | 2022-04-15 | <p>Lọc vi sinh cho điều áp hút</p> | <p>10 cái/ống</p> |  | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Kích thước màng lọc</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);"> * Đường kính: 50 mm</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);"> * Độ dày: 0, 47 mm</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Hiệu suất màng lọc: &gt;99,97%</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN A.S.T | 2021-04-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN A.S.T | 2021-04-15
2350 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ Laser | Thiết bị Laser CO2 phẫu thuật 45W | JZ3-30P LCD | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam |  | Trung tâm Công nghệ Laser |  | Nhóm null |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-05-10 | <ul><li>Máy dựa trên nguyên lý kích phát Laser CO<sub>2</sub>, có bước sóng 10.600nm. Tia laser qua thấu kính hội tụ tại tiêu điểm với độ rộng 0.2 mm mang năng lượng lớn có thể quang đông cầm&nbsp;máu, bốc bay tổ chức tức thời trong phẫu thuật.</li><li>Máy laser CO<sub>2</sub> phẫu thuật được dùng rộng rãi trong các chuyên khoa rất có hiệu quả như: ngoại khoa, da liễu, phụ khoa, trĩ, khoa lý liệu, tiết niệu, tai – mũi - họng, thẩm mỹ...</li><li>Bằng phương pháp dùng ánh sáng mang năng lượng cao xử lý không tiếp xúc nên không bị nhiễm AIDS, cầm máu, diệt khuẩn, giảm đau đớn, chóng lành vết thương...</li><li>Đặc biệt với loại máy laser này có hệ thống tia laser ánh sáng đỏ dẫn đường giúp cho các bác sĩ&nbsp;phẫu thuật định vị chính xác điểm cần phẫu thuật.</li><li>Với hệ thống trục khuỷu dẫn tia xoay linh động trong không gian ba chiều giúp cho các bác sĩ phẫu thuật thuận lợi nhất.</li><li><strong>Thiết bị được sử dụng trong các chuyên khoa: </strong></li><li>Da liễu thẩm mỹ: chàm, mụn cóc, tàn nhang, nhọt, xóa xăm, hôi nách, nang lông...</li><li>Phụ khoa: viêm loét cổ tử cung, polip sinh dục, sùi mào gà, u nang...</li><li>Tai mũi họng : viêm mũi, phì đại mũi, bướu mũi, viêm họng hạt...</li><li>Nha khoa: lơị chùm, polip trong miệng, …</li><li>Ngoại khoa: hôi nách, rò hậu môn, trĩ nội ngoại,,…</li></ul> | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p>Máy chính: 01 cái</p> <p>- Bộ trục khuỷu 7 khớp: 01 cái</p> <p>- Đầu điều trị: 01 cái</p> <p>- Bàn đạp chân: 01 cái</p> <p>- Dây cáp nguồn: 01 cái</p> <p>- Chìa khóa: 01 cái</p> <p>- Mắt kính bảo vệ: 01 cái</p> <p>- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ</p> <p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> |  | <p>Loại Laser: Carbon dioxide Laser<br /> Bước sóng: 10600 nm</p> <p>Chế độ hoạt động: Liên tục, xung, lặp lại, ultra xung, super xung</p> <p>Công suất lớn nhất: 45W</p> <p>Đường kính chùm tia: 0.2-0.3 mm</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hệ truyền dẫn tia: Trục khuỷu 7 khớp</p> <p>Tia dẫn đường: Laser màu đỏ</p> <p>Điểu khiển phát laser: Bằng bàn đạp</p> <p>Hiển thị thông số: Màn hình LCD</p> <p>Cơ chế làm mát: Nước tuần hoàn</p> <p>Cơ chế thổi khói: Bơm khí</p> <p>Điện áp sử dụng: 220VAC/50Hz</p> <p>Kích thước máy: 40 x 47 x 133 cm</p> <p>Trọng lượng: 35kg</p> <p>Điều kiện làm việc: T&lt;45<sup>o</sup>C, H&lt; 70%</p> | [5 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-10 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2021-05-28
2351 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính đeo sau tai 8 kênh công suất nặng | Beat SHD 3-RS675 | Hansaton Akustik GmbH | Đức | Hansaton Akustik GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 22000000 | t | Cái | true | 2020-12-07 | 2021-09-06 | <p>Máy trợ thính dành cho người nghe kém từ nặng đến sâu.</p> | <p>Máy chính: 1 cái</p><p>Hộp đựng máy: 1 cái</p> |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 8; Công suất: 83/145;</p><p>- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ; Micro định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió</p><p>- Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback);</p><p>-Có 2 chương trình nghe tự động.</p><p>- Chất lượng âm thanh rõ nét.</p> |  |  |  |  | thời gian bảo hành: 24 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-07 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-07
2352 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Multi-Unit Abutment 3.5 mmH - Ø3.0 | 70-1153-PRS0014 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2353 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | HỆ THỐNG NỘI SOI DẠ DÀY ĐẠI TRÀNG | EPK-3000 | HOYA Corporation | Nhật Bản | HOYA Corporation | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | Nhật Bản | Nhóm 2 |  |  | 2600000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-07 | 2021-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Hệ thống nội soi dạ dày - đại tràng </span></p> | <ol><li>Bộ xử lý hình ảnh nội soi EPK-i3000: 01 bộ</li><li>Dây nội soi dạ dày ống mềm kèm phụ kiện tiêu chuẩn EG-290Kp: 01 bộ</li><li>Dây nội soi đại tràng ống mềm kèm phụ kiện tiêu chuẩn EC-380FKp: 01 bộ</li><li>Bộ kiểm tra rò rỉ dây soi SHA-P5: 01 cái</li></ol> | [7 empty] | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | 2021-04-15 | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | 2021-04-15
2354 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút liên tục áp lực thấp chạy điện | Máy hút dẫn lưu màng phổi kín | HTM ECM0-30 | HTM | Việt Nam | HTM | Việt Nam | ["2020"] | Trung tâm thiết bị văn phòng và dịch vụ tổng hợp Hồng Hạnh | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 30000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2020-12-18 | <p>Model : HTM ECM0-30<br /> Hãng sản xuất: HTM EQUIP<br /> Xuất xứ: Việt Nam<br /> Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN8022-1 (ISO7396-1), TCVN8022-2 &nbsp;(ISO7396-2)<br /> Chất lượng sản xuất: ISO13485:2016, ISO9001: 2015 hoặc tương đương&nbsp;<br /> Năm sản xuất: 2020 trở về sau</p> | <p>+ Máy hút dịch: 01 cái<br /> + Cột thủy điều chỉnh lưu lượng hút áp lực thấp 0-30 cmH₂0: 01 cái<br /> + Bình chứa dịch ≥1L: 01 cái<br /> + Xe đẩy bằng inox: 01 cái</p> |  | <p>Đặc tính kỹ thuật:&nbsp;<br /> Cột thủy, bình chứa dịch có thể hấp sấy tiệt rùng nhằm loại bỏ khả năng lây nhiễm trong quá trình sử dụng<br /> * Máy hút dịch<br /> Điện áp: 220V<br /> * Điều chỉnh lưu lượng hút áp lực thấp<br /> + Chất liệu cột thủy: Polycabonate<br /> + Mức độ hút: 0-30 cmH2O<br /> * Bình chứa dịch:<br /> Dung tích bình: ≥1L&nbsp;<br /> Dung tích chứa dịch: ≥0.8L&nbsp;<br /> Khớp nối hỗ trợ treo tường hoặc băng đầu giường theo tiêu chuẩn EN 12218:1998<br /> Chất liệu: Polycarbonate hấp sấy được tại nhiệt độ 121 độ C hoặc chất liệu từ Polysulfone hấp sấy được tại 134 độ C<br /> Kích thước: fi14cmx14,5cm<br /> Xe đẩy di động<br /> Chất liệu: toàn bộ thân xe bằng Inox 304&nbsp;<br /> Xe được thiết kế chuyên dùng để gắn các thiết bị và di động trong phòng</p> | [5 empty] | Trung tâm thiết bị văn phòng và dịch vụ tổng hợp Hồng Hạnh | 2020-11-18 | Trung tâm thiết bị văn phòng và dịch vụ tổng hợp Hồng Hạnh | 2020-12-18
2355 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút liên tục áp lực thấp chạy điện | Máy chăm sóc vết thương, hút dịch bằng áp lực âm KCI InfoV.A.C | M8260000 | Kinetic Conceps, Inc. (KCI) | Ireland | Kinetic Conceps, Inc. (KCI) | Mỹ | ["2018"] | Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Nguyễn Gia | Ireland | Nhóm 2 |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-30 | <p>Hệ thống Điều trị INFOV.A.C.™ cung cấp liệu pháp Điều trị Vết thương bằng Áp suất Âm (NPWT) và sự Chăm sóc Cấp tính được Điều chỉnh bằng Điều trị (SENSAT.R.A.C.™) để sử dụng trên nhiều loại vết thương mãn tính và cấp tính.</p> <p>Công nghệ chữa lành vết thương tiên tiến này cùng với các máy điều trị sử dụng bộ vi xử lý điều khiển và bộ sao lưu kỹ thuật hiện đại bật nhất sẽ được dễ dàng tích hợp vào thực tiễn chữa lành vết thương của bác sĩ lâm sàng, giúp tối ưu hóa việc chăm sóc bệnh nhân và quản lý chi phí.</p> |  |  | <ul> <li>Kích thước: R 23cm x C 22cm x S 17.5cm</li> <li>Trọng lượng: 2.89kg</li> <li>Nguồn điện: 100 - 240v, 50 - 60Hz, 60w</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Nguyễn Gia | 2020-11-14 | Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Nguyễn Gia | 2020-11-18
2356 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang đo mật đô xương | Máy đo độ loãng xương | OSTEOpro Grand Mini | YOZMA BM Tech Co., Ltd. | Hàn Quốc | YOZMA BM Tech Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN |  | Nhóm 6 |  |  | 2300000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-11 | 2021-12-11 | <p><strong>Model: Osteo pro Max</strong></p><p><strong>Nhà sản xuất/ </strong><strong style="color: black;"><em>Manufacturer</em>: </strong><strong>YOZMA BMTECH, Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Chứng chỉ chất lượng</strong><strong style="color: black;">/</strong><span style="color: black;"> </span><strong style="color: black;"><em>Quality certification</em>: ISO13485; CE</strong></p><p><strong style="color: black;">Năm sản xuất/ <em>Year of manufacture</em>: 2020</strong></p> | <p><strong style="color: black;">Cấu hình đồng bộ bao gồm/ <em>Configuration synchronization included</em>: </strong></p><p><span style="color: black;">&nbsp;+ 01 Máy chính/ </span><em style="color: black;">01 Main machine</em></p><p><span style="color: black;">&nbsp;+ 01 Giá đỡ/ </span><em style="color: black;">01 sewing bracket</em></p><p><span style="color: black;">&nbsp;+ 01 Trạm làm việc và màn hình/ </span><em style="color: black;">01 Workstation &amp; Monitor</em></p><p><span style="color: black;">&nbsp;+ 01 Máy in/ </span><em style="color: black;">01 Printer</em></p><p>&nbsp;<span style="color: black;">+ 01 Phantom kiểm tra chất lượng/ 01 Phantom quality check</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;+ 01 phần mềm chẩn đoán/ </span><em style="color: black;">01 Diagnostic software</em></p><p><span style="color: black;">&nbsp;+</span><em style="color: black;"> </em><span style="color: black;">01 Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh -Việt</span><em style="color: black;">/ 01 User manual English -Vietnamse</em></p> | [7 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-05-11 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-05-11
2357 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút liên tục áp lực thấp chạy điện | Máy hút dịch áp lực thấp | NIHOPHAWA-ST1800 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 25000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <ul><li>Thiết bị có một bộ lọc tiêu chuẩn làm từ PTFE (Polytet- rafluoroethylene), ngăn cản dịch bài tiết ở dạng sương giống như hơi ẩm đi vào bơm</li><li>Có giá đỡ ống thông làm từ nhựa để đặt ống thông hoặc ống nối bệnh nhân, đồng thời thiết bị cũng có rãnh móc để cố định ống nối bệnh nhân.</li><li>Bình đựng dịch làm từ nhựa Polycarbonate, bền, chống sốc, miệng chai hút dịch rộng 13 cm. Tay cầm và nút ấn có thể tháo rời giúp lấy dịch hút ra dễ dàng có thể tiệt trùng ở 121<sup>0</sup>C</li><li>Vỏ thiết bị làm từ nhựa ABS giúp thiết bị nhẹ và dễ di chuyển hơn.</li><li>Chức năng hút dịch sẽ tự động ngừng khi chất bài tiết được hút đầy trong chai chứa dịch.</li></ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Cái</li> <li>Dây hút dịch (có giắc đầu vào): 01 Cái</li> <li>Bình đo áp lực: 01 Bộ</li> <li>Bộ lọc hút dịch PTFE: 01 Cái</li> <li>Ống nối ông thông S-6: 01 cái</li> <li>Cầu chì 1A: 01 Cái</li> <li>Bình đựng dịch bằng nhựa có tay cầm: 01 Cái</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-05 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-12-02
2358 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | HỆ THỐNG NỘI SOI DẠ DÀY ĐẠI TRÀNG | EPK-3000 | HOYA Corporation | Nhật Bản | HOYA Corporation | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | Nhật Bản | Nhóm 2 |  |  | 2600000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-07 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Hệ thống nội soi dạ dày - đại tràng </span></p> | <ol><li>Bộ xử lý hình ảnh nội soi EPK-i3000: 01 bộ</li><li>Dây nội soi dạ dày ống mềm kèm phụ kiện tiêu chuẩn EG-290Kp: 01 bộ</li><li>Dây nội soi đại tràng ống mềm kèm phụ kiện tiêu chuẩn EC-380FKp: 01 bộ</li><li>Bộ kiểm tra rò rỉ dây soi SHA-P5: 01 cái</li></ol> | [7 empty] | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | 2021-04-15 | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | 2021-04-15
2359 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Multi-Unit Abutment 3.5 mmH - Ø3.5/4.3 | 70-1153-PRS0015 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2360 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Bơm tiêm thuốc cản quang | Bơm tiêm thuốc cản quang | SINOPOWER-D | Sino Medical-Device Technology Co.Ltd | Trung Quốc | Sino Medical-Device Technology Co.Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT |  | Nhóm null |  |  | 610000000 | t | Bộ | true | 2021-05-11 | 2023-05-11 | <p>Model SinoPower –D&nbsp;Một thiết bị hỗ trợ đáng tin cậy cho Kỹ thuật chụp CT tăng cường An toàn: “Bộ cảm biến áp suất trực tiếp” độc đáo, giảm sự phồng&nbsp;mạch máu do rò mạch máu. Ổn định: Động cơ và các bộ phận chính có chất lượng tốt nhất,hoạt động mạnh mẽ lâu dài Mạnh mẽ: Tốc độ dòng chảy thuốc 0.1-10ml/s, cung cấp thuốc đều cho tất cả các kiểu chụp Ct tăng cường. Tiện lợi: Màn hình đôi, dễ dàng thao tác&nbsp;</p> | <p>Máy chính, bảng phím điều khiển từ xa, bộ tài liệu, bộ dây điện, chén hứng chất thải, vật liệu đóng gói&nbsp;</p> |  | <p>Đặc điểm và lợi ích Chức năng an toàn&nbsp;“Bộ cảm ứng áp suất trực tiếp” độc đáo có khả năng dò áp suất tiêm thuốc thời gian thực để&nbsp;kịp thời tự động làm ngưng việc bơm thuốc nếu áp suất bất bình thường. Chức năng này rất hữu ích để giảm sự cố phồng mạch máu do sự đứt mạch máu.&nbsp;Cơ chế bảo vệ đồng bộ hóa, ngưng máy lại&nbsp;khi xảy ra tình trạng nghẽn mạch.&nbsp;Nút ‘xác nhận đã đẩy không khí ra hết’ ngăn sự cố nghẽn mạch do bọt khí.&nbsp;Nút “bơm thử’ tránh được thao thác nhầm lẫn.&nbsp;Nút ‘ngừng’ mềm mại mà chắc. Hệ thống báo động bằng âm thanh và ánh sáng.&nbsp;Nút ‘báo tình trạng cấp cứu’&nbsp;Chất lượng của các bộ phận&nbsp;Các bộ phận động cơ và bộ phận chính của&nbsp;máy có chất lượng tốt nhất, hoạt động mạnh mẽ và lâu dài.&nbsp;Bộ xử lý 32X mạnh mẽ, kiểm soát máy theo thời gian thực&nbsp;Các chức năng bơm thuốc&nbsp;Tốc độ dòng chảy:&nbsp;0.1-10 ml/giây, mức tăng 0.1 ml /giây&nbsp;Giới hạn áp suất: 100-300 psi, mức tăn 50 psi KVO (tốc độ tiêm mở ven: 0.1 ml/giây&nbsp;Thời gian chờ chụp: 0- 600 giây&nbsp;Thời gian chờ bơm thuốc: 0 – 600 giây Kết hợp bơm thuốc khác nhau hỗ trợ tối đa 8 pha&nbsp;Máy có thể lưu giữ tối đa 120 chương trình bơm và ống tiêm thể tích lớn 200ml điều&nbsp;</p><p>Nhóm 6&nbsp;</p><p>2&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>chỉnh&nbsp;đáp ứng hầu hết nhu cầu ứng dụng máy.&nbsp;Hỗ trợ làm sạch ống thống, có thể kiểm soát đưa thuốc cản quang đến đúng nơi, giảm bóng nhiễu trên hình trong quá trình chụp, và làm cho thuốc cản quang đặc hơn để cho tín hiệu mạnh hơn&nbsp;Khả năng vận hành&nbsp;Màn hình đôi tại chỗ &amp; từ xa, dễ dàng điều máy&nbsp;Màn hình cảm biến LCD lớn cho màu sắc thực, giao diện đồ họa tiện lợi cho người dùng&nbsp;Phương thức nhập và xuất dữ liệu bao quát có thể phù hợp với các thiết bị chẩn đoán hình ảnh khác nhau&nbsp;Xe đẩy di động tiện lợi cho việc thay đổi địa điểm vận hành máy&nbsp;Đèn LED xoay, cho biết tình trạng đang bơm thuốc hoặc tình trạng đã nạp đầy thuốc một cách trực quang&nbsp;Quy cách kỹ thuật&nbsp;&nbsp;Model SinoPower –D&nbsp;Kim tiêm&nbsp;Kim tiêm đơn,dung tích 200ml&nbsp;Nguồn điện&nbsp;AC 220V ±10%, 50±1Hz&nbsp;Môi trường hoạt động cua máy&nbsp;Nhiệt độ: +50C- 40oC&nbsp;Độ ẩm: ≤93%&nbsp;Trọng lượng&nbsp;35 kg&nbsp;Kích thước&nbsp;Máy chính: 1260mm (cao)x 530mm (rộng)x 530 mm (sâu)&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT | 2021-05-11 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT | 2021-05-11
2361 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi dạ dày tá tràng | EPK-3000 | HOYA Corporation | Nhật Bản | HOYA Corporation | Nhật Bản | ["2021"] | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | Nhật Bản | Nhóm 4 |  |  | 1850000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-15 | 2022-03-31 | <p>Hệ thống nội soi dạ dày tá tràng</p> | <ol><li>Bộ xử lý hình ảnh nội soi EPK-i3000: 01 bộ</li><li>Dây nội soi dạ dày, tá tràng kèm phụ kiện tiêu chuẩn EG-2990K: 01 bộ</li></ol> |  | <p class="ql-align-center"><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | 2021-04-15 | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | 2021-04-15
2362 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút liên tục áp lực thấp chạy điện | Máy chăm sóc vết thương, hút dịch bằng áp lực âm KCI UltaV.A.C (Công nghệ hút kèm truyền rửa VERAFLO) | ULTDEV01/EU | Kinetic Conceps, Inc. (KCI) | Ireland | Kinetic Conceps, Inc. (KCI) | Mỹ | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Nguyễn Gia |  | Nhóm 2 |  |  | 380000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-12 | 2022-03-12 | <p>Hệ thống điều trị vết thương áp xuất âm V.A.C.ULTA là hệ thống điều trị vết thương tích hợp có thể sử dụng cho:</p><ul><li>Máy điều trị V.A.C.VERAFLO ( Truyền dịch), bao gồm máy điều trị vết thương bằng áp suất âm ( Máy điều trị V.A.C) được kết hợp với việc truyền và dẫn lưu&nbsp;có kiểm soát&nbsp;các dung dịch và dịch huyết phù điều trị để rửa vết thương tại chỗ lên miệng vết thương.</li><li>Máy điều trị V.A.C bao gồm duy nhất một máy điều trị vết thương bằng áp suất âm.</li></ul><p>Ngoài ra hệ thống điều trị vết thương áp suất âm V.A.C.ULTA còn hệ thống quản lý vết thương tích hợp cung cấp:</p><ul><li><span style="color: rgb(51, 102, 255);">Liệu pháp điều trị vết thương bằng áp lực Âm V.A.C</span></li><li><span style="color: rgb(18, 18, 148);">Liệu pháp truyền dịch V.A.C.VERAFLO</span></li><li><span style="color: rgb(128, 0, 128);">Liệu pháp quản lý vết mổ PREVENA</span></li><li><span style="color: rgb(12, 89, 89);">Liệu pháp ổ bụng hở ABTHERA SENSAT.R.A.C</span></li></ul><p><br></p> | <ul><li>Kích thước: R 217mm x C 260mm x S 191mm</li><li>Trọng lượng: 3,35kg</li><li>Nguồn điện:&nbsp;Điện vào: 100-240 VAC, 1.6A, 50Hz - 60Hz ; Điện ra: 15v, 4.8A</li></ul><p><br></p> |  | <ul><li>Kích thước: R 217mm x C 260mm x S 191mm</li><li>Trọng lượng: 3,35kg</li><li>Nguồn điện:&nbsp;Điện vào: 100-240 VAC, 1.6A, 50Hz - 60Hz ; Điện ra: 15v, 4.8A</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Nguyễn Gia | 2021-03-12 | Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Nguyễn Gia | 2021-03-12
2363 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút liên tục áp lực thấp chạy điện | Máy chăm sóc vết thương, hút dịch bằng áp lực âm KCI ActiV.A.C | 416599 | Kinetic Conceps, Inc. (KCI) | Ireland | Kinetic Conceps, Inc. (KCI) | Mỹ | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Nguyễn Gia |  | Nhóm 2 |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2022-03-13 | 2022-03-13 | <p><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(31, 31, 31);">Acti VAC là thiết bị điều trị vết thương tiên tiến hiện nay, đây là giải pháp đẩy nhanh quá trình phục hồi vết thương cho bênh nhân.</span></p><ul><li>Hệ thống trị&nbsp;Acti VAC chuyên dùng cho bệnh nhân ngoại trú. Là thiết bị hút dịch áp lực âm nhỏ gọn, tiện di chuyển.</li><li>Thiết bị chuyên dùng cho việc kiểm soát nhiễm trùng hỗ trợ điều trị các vết thương khuyết hỏng mô mềm cấp tính và mãn tính: tai nạn, loét, biến chứng, tiểu đường, cắt bỏ khối u, bỏng khuyết mô lớn…</li></ul><p><br></p> | <p>Kích thước: R 19,3cm x C 15,2cm x S 6,4cm</p><p>Trọng lượng: 1,08kg</p><p>Nguồn điện vào: 100 - 240V, 0,8A, 50 -60Hz</p><p>Nguồn điện ra: 12V, 3,3A</p> |  | <p>Kích thước: R 19,3cm x C 15,2cm x S 6,4cm</p><p>Trọng lượng: 1,08kg</p><p>Nguồn điện vào: 100 - 240V, 0,8A, 50 -60Hz</p><p>Nguồn điện ra: 12V, 3,3A</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Nguyễn Gia | 2021-03-13 | Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Nguyễn Gia | 2021-03-13
2364 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo chức năng hô hấp | MÁY ĐO CHỨC NĂNG HÔ HẤP | Datospir Touch Easy F | Sibel S.A.U. | Tây Ban Nha | Sibel S.A.U. | Tây Ban Nha | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 173800000 | t | Bộ | true | 2021-04-12 | 2021-12-31 | <p><strong>Model: Datospir Touch Easy F&nbsp;</strong></p><p><strong> Hãng SX: SIBEL S.A.U&nbsp;</strong></p><p><strong> Nước SX: Tây Ban Nha&nbsp;</strong></p><p><strong> Hàng mới 100%&nbsp;</strong></p><p><strong> Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE</strong></p> | <p><strong>Cấu hình bao gồm:</strong> </p><p> - Máy đo chức năng hô hấp kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, trong đó bao gồm: </p><p> + Máy chính: 01 cái </p><p> + Cảm biến lưu lượng : 01 cái </p><p> + Ống ngậm miệng nhựa: 01 cái </p><p> + Ống ngậm miệng dùng 1 lần (gói 25 cái): 01 gói </p><p> + Kẹp mũi: 01 cái </p><p> + Cuộn giấy in nhiệt 110 x 50 mm </p><p> + Dây nguồn + dây cáp USB kết nối: 01 bộ </p><p> + Đĩa CD phần mềm W-20s: 01 cái </p><p> + Sensor kẹp ngón tay đo SpO2: 01 cái </p><p>+ Bơm cân chỉnh: 01 cái &nbsp;</p><p> + HDSD: 01 bộ</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-15
2365 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút liên tục áp lực thấp chạy điện | Máy hút liên tục áp lực thấp | Constant-1400 | Sanko Manufacturing Co., Ltd. | Nhật Bản | Shin-Ei Industries, Inc | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 25000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-29 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ an toàn: Sử dụng nguyên lý của áp kế</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không gây tiếng ồn: Bơm không gây tiếng ồn để hoạt động liên tục, không làm ảnh hưởng tới bệnh nhân khi đặt cạnh giường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đơn giản: Có thể dễ dàng lau chùi và khử trùng các phần bị nhiễm bẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không gây ô nhiễm: Có lọc gắn với máy đảm bảo bơm không gây ô nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phù hợp với EMC: Có thể ngăn sự giao thoa điện từ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mực nước có thể điều chỉnh được để đặt áp lực hút, dễ dàng cầm bằng tay, áp lực chính xác và an toàn</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-02-04 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-02-04
2366 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | ACCUFUSER M8C | Mc248L | Woo Young Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | Woo Young Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY |  | Nhóm 4 |  |  | 750000 | t | Cái | true | 2020-10-26 | 2022-01-25 | <p>Bơm truyền dịch với bóng silicone di động và sử dụng một lần ACCUFUSER M8C loại tốc độ dòng&nbsp;liên tục có thể chọn lựa.&nbsp;</p> | <p>ACCUFUSER M8C Model: MC248L</p> <p>MC: Loại liên tục có thể chọn lựa tốc độ dòng</p> <p>248: Kết hợp điều chỉnh tốc độ dòng (0,2-14ml/giờ)</p> <p>L: Thể tích bình chứa 300ml</p> | <p>Kích thước: 60ml (S) (114.5x48.5mm), 100ml (M) (146.5x48.5mm), 300ml (L) (195x68mm). dây dẫn 970mm</p> <p>Tốc độ dòng liên tục: 0.5ml/h, 1ml/h, 1.5ml/h, 2ml/h, 4ml/h, 5ml/h, 8ml/h, 10ml/h, 13ml/h, 50ml/h, 100ml/h, 200ml/h.</p> <p>Chất liệu bóng chứa trong bình: Silicone HR-28U (80%) và Silicone BASE 30U (20%)</p> <p>Áp suất trong bình: 6-9 PSI&nbsp;</p> <p>Kích thước lỗ lọc hạt: 2 màng lọc 150μm và 15μm</p> <p>Kích thước lỗ lọc khí: 1.2 μm</p> <p>Vò ngăn tia cực tím: 380nm, chặn UV-B, UV-C, và hầu hết UV-A</p> <p>Thang đo thể tích nằm bên trong bóng.</p> <p>Nắp đậy kết nối có màng hydrophobic lỗ lọc 0.2μm loại bỏ hết khí trong dây dẫn đồng thời trống tràn dịch.</p> <p>Tiêu chuẩn: ISO13485, CE</p> | [6 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | 2020-10-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | 2021-03-01
2367 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính REXTON MOSAIC 30 HP E1 | REXTON MOSAIC 30 HP E1 | Sivantost Pte. Ltd. | Singapore | Sivantost Pte. Ltd. | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG |  | Nhóm 3 |  |  | 30000000 | f | Bộ | true | 2021-05-14 | 2022-05-14 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy trợ thính công suất cao dành cho người lớn và trẻ em</span></p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Hộp đựng máy: 01 hộp</p> |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số.</p><p>- Số kênh : 8</p><p>- Số chương trình: 4</p><p>- Mức độ khuếch đại tối đa: 82 dB SPL; Công suất đầu ra tối đa 140 dB SPL</p><p>-Hiệu chỉnh bằng phần mềm theo thính lực đồ</p><p>-Công nghệ ngắt tiếng hú</p><p>-Công nghệ giải nén băng tần Bandwidth Compression</p><p>-Công nghệ giảm ù Tinitus Function</p><p>-Công nghệ Voice Ranger, Wind Noise Cancellation</p><p>-Phù hợp với đối tượng có mức độ nghe kém từ nặng đến Sâu</p><p>-Kết nối phụ kiện: Smart Key, Transmitter,...</p><p>- Loại Pin sử dụng: Zin C air, cỡ Pin 675</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-19
2368 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Multi-Unit Abutment 3.5 mmH - Ø5.0 | 70-1153-PRS0016 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 3.5mm</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2369 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy Laser Excimer | Miếng kiểm tra độ sâu PMMA 8065990626 | 8065990626 | WaveLight GmbH | Đức | Alcon Laboratories, Inc. | Đức |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 13000000 | t | Hộp | true | 2021-05-11 | 2022-12-31 | <p> Hình tròn</p><p> - Kích thước: đường kính ≤ 30 mm, độ dày ≤4 mm</p><p> - Trọng lượng: 162 g ± 0.1</p><p> - Kết cấu vật liệu: Barlo Cast</p><p> Hoặc đặc tính kỹ thuật tương đương là tương thích với máy mổ tật khúc xạ Allegretto Wave Eye</p><p> </p> | <p> Hình tròn</p><p> - Kích thước: đường kính ≤ 30 mm, độ dày ≤4 mm</p><p> - Trọng lượng: 162 g ± 0.1</p><p> - Kết cấu vật liệu: Barlo Cast</p><p> Hoặc đặc tính kỹ thuật tương đương là tương thích với máy mổ tật khúc xạ Allegretto Wave Eye</p><p> </p> |  | <p> Hình tròn</p><p> - Kích thước: đường kính ≤ 30 mm, độ dày ≤4 mm</p><p> - Trọng lượng: 162 g ± 0.1</p><p> - Kết cấu vật liệu: Barlo Cast</p><p> Hoặc đặc tính kỹ thuật tương đương là tương thích với máy mổ tật khúc xạ Allegretto Wave Eye</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-05-11 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-05-11
2370 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Alaris™ GW 800 | 800TIG2RWN1 | Plexus Services Ro SRL | Romania | BD Switzerland Sàrl | Thụy Sĩ | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Đầu tư Halico | Romania | Nhóm 3 |  |  | 50000000 | t | Cái | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>BƠM TRUYỀN DỊCH CÓ CHỨC NĂNG TRUYỀN MÁU</strong></p><p>- Thiết bị được sử dụng rộng rãi tại Châu Âu, sử dụng để truyền thuốc, truyền máu liên tục vào cơ thể bệnh nhân với tốc độ, lượng dịch được đặt trước một cách chính xác, ổn định và an toàn.</p><p>- Giám sát và thông báo nguy cơ tắc nghẽn đường truyền và các nguy cơ&nbsp;khác, kết nối với trung tâm giám sát của bệnh viện.</p><p>- Nhỏ gọn với kích thước 137 mm (rộng) x 140 mm (cao) x 105 mm (sâu)&nbsp;gồm cả&nbsp;giá kẹp cọc được tích hợp. Trọng lượng 1.5kg gồm cả giá kẹp cọc truyền</p><p>- Sử dụng&nbsp;nguồn điện từ 115 - 230V AC và ắc quy bên trong máy.</p><p><br></p><p>- Đạt chứng chỉ ISO 13485, EC.</p> | <p>- 01 máy chính tích hợp giá kẹp cọc truyền</p><p>- 01 bộ đếm giọt;</p><p>- 01 dây nguồn;</p><p>- CD HDSD tiếng Anh + HDSD nhanh tiếng Việt</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> |  |  | <ul><li>Bảo hành 24 tháng kể từ ngày bàn giao</li><li>Giao hàng và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Đầu tư Halico | 2020-11-16 | Công ty TNHH Đầu tư Halico | 2021-05-11
2371 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch | DI-4000 | Daiwha Corp., LTD/ Hàn Quốc | Hàn Quốc | Daiwha Corp., LTD/ Hàn Quốc | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN |  | Nhóm 6 |  |  | 51000000 | t | Cái | true | 2021-04-16 | 2021-07-16 | <p><strong>Model: DI-4000</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Daiwha Corp,.Ltd.</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><br></p> | <p>- 01 Máy chính</p><p>Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm:</p><p>- 01 Gá kẹp</p><p>- 01 Cáp nguồn AC (4 m, 0.75 mm2&nbsp;x 3C)</p><p>- 01 Hướng dẫn sử dụng</p> | [7 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-04-16 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-04-16
2372 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay 3 chỗ đứng - bán tự động | 408342* | Laboratoires Anios | Pháp | Laboratoires Anios | Pháp |  | Công ty TNHH Thương mại VM | Pháp | Nhóm null |  |  | 580000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại VM | 2021-03-15 | Công ty TNHH Thương mại VM | 2021-04-27
2373 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | MÁY ĐO THÍNH LỰC | SIBELSOUND 400-SUPRA | Sibel S.A.U. | Tây Ban Nha | Sibel S.A.U. | Tây Ban Nha | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC |  | Nhóm 3 |  |  | 232000000 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Model: SIBELSOUND 400-SUPRA</p><p class="ql-align-justify">Hãng SX: Sibel S.A.U&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Nước SX: Tây Ban Nha&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Hàng mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn: CFS, ISO, CE</p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Bộ Chụp tai</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Bộ thiết bị đo đường xương</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Nút nhấn phản hồi từ bệnh nhân</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Cáp kết nối cổng USB với PC và máy in&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Sách hướng dẫn sử dụng và sử dụng nhanh</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Phần mềm </span></p><p><span style="color: black;">01 Dây nguồn kết nối</span></p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-13 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-15
2374 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | ACCUFUSER PLUS | T4060L | Woo Young Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | Woo Young Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 750000 | t | Cái | true | 2021-01-21 | 2022-01-21 | <p>Bơm truyền dịch với bóng silicone di động và sử dụng một lần ACCUFUSER PLUS có tốc độ dòng liên tục và&nbsp;có thêm liều bolus</p> | <p>ACCUFUSER PLUS</p><p>Model: T4060L</p><p>T: loại liên tục có thêm liều bolus</p><p>40: tốc độ dòng 4ml/giờ</p><p>60: thời gian khoá</p><p>L: Thể tích bình chứa 300ml.</p><p>&nbsp;</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | 2021-01-21 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | 2021-03-01
2375 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch | AutoMed 3300 | ACE medical Co., Ltd | Hàn Quốc | ACE medical Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành |  | Nhóm 6 |  |  | 20000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>DẢI TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY: 0.1 ~ 50ml/h ( bước 0.1ml)</p> <p>DẢI LIỀU BOLUS: 0.1 ~ 50ml (bước 0.1ml)</p> <p>DẢI THỜI GIAN KHÓA: 1 ~ 60 phút (bước 1 phút)</p> <p>DẢI TỔNG GIỚI HẠN DUNG TÍCH: 0 ~ 250ml, không giới hạn (bước 1ml)</p> <p>DẢI DUNG TÍCH TẢI: 0 ~ 9ml (bước 1ml)</p> <p>ĐỘ CHÍNH XÁC VỚI BỘ I.V: ±5%</p> <p>THỜI GIAN VẬN HÀNH: Tối đa 110 giờ (cho 4 pin AAA)</p> <p>"CẢNH BÁO: TẮC NGHẼN, HOÀN THÀNH TRUYỀN,</p> <p>PIN YẾU, SỰ CỐ HỆ THỐNG, MỞ NẮP"</p> <p>KÍCH THƯỚC (Rộng×Sâu×Cao): 76×174×27.5 (mm)</p> <p>TRỌNG LƯỢNG: Khoảng 150g</p> | <p>Máy chính: 01 chiếc</p> <p>Dây đeo: 01 chiếc</p> <p>Nút bấm Bolus: 01 chiếc</p> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ</p> |  |  | <p>- Dịch vụ đào tạo, bảo hành máy</p> <p>- Dịch vụ bảo trì máy theo định kỳ</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2020-11-06 | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2020-11-11
2376 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Hệ thống CAD/CAM | Dung dịch pha sứ Jianthion | SU-300 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Jianthion | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Jianthion | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MAI XUẤT NHẬP KHẨU JIANTHION | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 300000 | t | Chiếc | false | 2020-11-14 | 2021-11-14 | <p>Là dung dịch hỗ trợ trong vật liệu làm răng sứ giả. Chất pha kèm với bột sứ tạo hình răng phục hình các chức năng nhai, cắn trong Răng Hàm Mặt Nha Khoa.</p> |  |  | <p>Tên Sản phẩm : Dung dịch pha sứ Jianthion</p> <p>Dạng bào chế : Dung dịch, không màu,</p> <p>Thành phần chính :</p> <p>Quy cách đóng gói : Chai 300ml.</p> <p>Nguyên lý : Dung dịch pha với bột sứ làm răng giả Ruyi, sản phẩm đi kèm.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MAI XUẤT NHẬP KHẨU JIANTHION | 2020-11-14 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MAI XUẤT NHẬP KHẨU JIANTHION | 2020-11-14
2377 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Silicone Cap for Ball Attachment - Yellow (4 pcs.) | SCB-Y | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 6210000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>SCB-Y: Yellow (4 pcs.): Very Elastic, Retention 1.0-1.3 lbs (0.45 - 0.6 kg)</p> | <p>SCB-Y: Yellow (4 pcs.): Very Elastic, Retention 1.0-1.3 lbs (0.45 - 0.6 kg)</p> |  | <p>SCB-Y: Yellow (4 pcs.): Very Elastic, Retention 1.0-1.3 lbs (0.45 - 0.6 kg)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
2378 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân 3 tay quay | VA-130 | Công Ty TNHH Paramount Bed Việt Nam | Việt Nam | Paramount Bed Asia Pacific Pte Ltd | Singapore | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN MOPHA | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 44000000 | t | Bộ | true | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p>GIƯỜNG BỆNH NHÂN 3 TAY QUAY</p><p>Ký mã hiệu: VA-130 (Thương hiệu: KESHIKI)</p><p>Hãng sản xuất máy chính: Paramount Bed – Nhật Bản</p><p>Xuất xứ máy chính: Việt Nam</p><p>Năm sản xuất: 2021 trở về sau</p><p>Thiết bị mới 100%,&nbsp;</p><p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng:ISO 13485 ; ISO 9001</p> | <p>Giường 3 tay quay kèm đệm và bánh xe có khóa: 01 bộ</p><p>Tấm đầu giường : 02 chiếc</p><p>Thành chắn sập 2 bên có khóa : 01 bộ</p><p>Cọc truyền dịch: 01 cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>Giường 3 tay quay điều chỉnh nâng hạ lưng, nâng hạ gối độc lập, điều chỉnh độ cao&nbsp;toàn giường</p><p>Tay quay có thể xếp gọn khi không sử dụng.</p><p>Cơ chế nâng lưng giảm áp lực vùng bụng và lưng (SSR) và có chỉ báo góc nâng hạ lưng.</p><p>Bánh xe đường kính 100 mm có khóa, có một bánh xe chống tĩnh điện.</p><p>Tổng chiều dài (mm): 2151</p><p>Tổng chiều rộng khi có thành chắn (mm): 991</p><p>Tổng chiều cao (mm): 685 -985</p><p>Chiều cao mặt giường (mm):&nbsp;385 - 685</p><p>Tải trọng làm việc an toàn (kg):&nbsp;180</p><p>Góc di chuyển phần lưng: từ 0 đến 70 độ</p><p>Góc di chuyển phần đầu gối: từ 0 đến&nbsp;25 độ</p><p>Kích thước (rộng x dài x cao): 860 mm x 1.910mm x 90 mm</p><p>Chất liệu nệm Polyurethane có bọc PVC chống thấm, chống cháy và xử lý kháng khuẩn MRSA.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN MOPHA | 2021-04-14 | CÔNG TY CỔ PHẦN MOPHA | 2021-04-15
2379 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân 1 tay quay | VA-110 | Công Ty TNHH Paramount Bed Việt Nam | Việt Nam | Paramount Bed Asia Pacific Pte Ltd | Singapore | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN MOPHA | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 27000000 | t | Bộ | true | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p><strong>Giường bệnh nhân 1 tay quay</strong></p><p><span style="color: black;">Kí mã hiệu máy chính: VA-110 (Thương hiệu: KESHIKI)</span></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất máy chính: Paramount Bed</span></p><p><span style="color: black;">Xuất xứ máy chính: Việt Nam</span></p><p><span style="color: black;">Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2021 trở đi</span></p><p><span style="color: black;">Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; ISO 9001</span></p><p><br></p> | <p>- Giường bệnh nhân 01 tay quay: 01 cái</p><p>- Cọc truyền dịch: 01 chiếc</p><p>- Đệm: 01 cái</p><p>- Thành đầu và cuối: 01 bộ</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;Có chức năng nâng lưng, điều chỉnh bằng tay quay</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tay quay có thể xếp gọn khi không sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;Góc nâng lưng: từ 0 – 70 độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chiều cao từ đất lên khung chứa đệm: 480mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): khoảng 2.151mm x890mm x 780mm (±5%)</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tải trọng an toàn:180 kg</p><p>Đệm:</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích thước (rộng x dài x cao): khoảng 860 mm x 1.910mm x 90 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chất liệu: PolyUrethane&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;Nệm Polyurethane bọc PVC chống thấm, hạn chế bắt lửa và xử lý kháng khuẩn MRSA&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN MOPHA | 2021-04-14 | CÔNG TY CỔ PHẦN MOPHA | 2021-04-15
2380 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng 196 lít | SA-500A | Sturdy Industrial Co., Ltd. | Đài Loan | Sturdy Industrial Co., Ltd. | Đài Loan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 500000000 | t | Bộ | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 196L </strong></p><p class="ql-align-justify">Model : <strong>SA-500A</strong></p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất&nbsp;: <strong>STURDY INDUSTRIAL CO., LTD - ĐÀI LOAN </strong></p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ&nbsp;: <strong>ĐÀI LOAN</strong></p><p class="ql-align-justify">Chất lượng hàng&nbsp;: <strong>MỚI 100%, SẢN XUẤT NĂM 2021</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>ĐẠT TIÊU CHUẨN ISO 13485</strong></p> | <p><u>I. CẤU HÌNH THIẾT BỊ:</u></p><p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo gồm: 01 khay, dây điện nguồn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng&nbsp;tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong><u>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước khoang tiệt trùng: thép không gỉ # 304, Ø 500 x 1000 mm (S)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước tổng thể: 670 x 1650 x 1290 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích khoang tiệt trùng: 196 lít</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại khoang tiệt trùng: Dạng trụ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện (V): 230/380V (một pha hoặc ba pha)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất nhiệt: 9 KW</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực tiệt trùng lựa chọn: 0.9-2.1</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian tiệt trùng lựa chọn: 0-60 phút</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian sấy lựa chọn: 0-60 phút</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo hiệu nhiệt độ: Đồng hồ đo</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo hiệu áp suất khoang và vỏ: Đồng hồ đo</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo hiệu tiến trình (Thanh đo hoặc đèn): Tiêu chuẩn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo hiệu điện năng: Tiêu chuẩn</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-07-03
2381 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Multi-Unit Abutment 4.5 mmH - Ø5.0 | 70-1153-PRS0017 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 4.5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 4.5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 4.5mm</li></ul> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều cao: 4.5mm</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2382 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân 2 tay quay | VA-120 | Công Ty TNHH Paramount Bed Việt Nam | Việt Nam | Paramount Bed Asia Pacific Pte Ltd | Singapore | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN MOPHA | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 33200000 | t | Bộ | true | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p>GIƯỜNG BỆNH NHÂN (2 TAY QUAY)</p><p>Ký mã hiệu: VA-120 (Thương hiệu: KESHIKI)</p><p>Hãng sản xuất máy chính: Paramount Bed – Nhật Bản</p><p>Xuất xứ máy chính: Việt Nam</p><p>Năm sản xuất: 2020 trở về sau</p><p>Thiết bị mới 100%,&nbsp;</p><p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; ISO 9001</p> | <p>Giường 2 tay quay kèm đệm và bánh xe có khóa : 01 cái</p><p>Tấm đầu giường : 02 chiếc</p><p>Thành chắn sập 2 bên có khóa : 01 bộ</p><p>Cọc truyền dịch: 01 chiếc</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>Giường 2 tay quay điều chỉnh nâng hạ lưng, nâng hạ đầu gối độc lập</p><p>Tay quay có thể xếp gọn khi không sử dụng</p><p>Cơ chế nâng lưng giảm áp lực vùng bụng và lưng (SSR) và có chỉ báo góc nâng hạ lưng.</p><p>4 bánh xe đường kính 100 mm có khóa, có một bánh xe chống tĩnh điện.</p><p>Tổng chiều dài (mm): 2151</p><p>Tổng chiều rộng khi có thành chắn (mm): 991</p><p>Tổng chiều cao: 780 mm</p><p>Chiều cao mặt giường: 480 mm</p><p>Tải trọng làm việc an toàn: 180 kg</p><p>Góc di chuyển phần lưng: 0 – 70 độ</p><p>Góc di chuyển phần đầu gối: 0 – 25 độ</p><p>Kích thước nệm (rộng x dài x cao): 860 mm x 1.910mm x 90 mm</p><p>Nệm Polyurethane bọc PVC chống thấm, chống cháy và xử lý kháng khuẩn MRSA</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN MOPHA | 2021-04-14 | CÔNG TY CỔ PHẦN MOPHA | 2021-04-15
2383 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | ACCUFUSER M4C | MC24L | Woo Young Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | Woo Young Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY |  | Nhóm 4 |  |  | 750000 | t | Cái | true | 2020-10-26 | 2022-01-25 | <p>Bơm truyền dịch với bóng silicone di động và sử dụng một lần ACCUFUSER M4C có tốc độ dòng liên tục và&nbsp;có thể chọn lựa được</p><p>&nbsp;</p> | <p>ACCUFUSER M4C&nbsp;</p> <p>Model: MC24L</p> <p>MC: loại liên tục có thể chọn lựa tốc độ dòng</p> <p>24: Kết hợp điều chỉnh tốc độ dòng 24(2-6ml/giờ)</p> <p>L: Thể tích bình chứa 300ml.</p> <p>&nbsp;</p> | <p>Kích thước: 60ml (S) (114.5x48.5mm), 100ml (M) (146.5x48.5mm), 300ml (L) (195x68mm). dây dẫn 970mm</p> <p>Tốc độ dòng liên tục: 0.5ml/h, 1ml/h, 1.5ml/h, 2ml/h, 4ml/h, 5ml/h, 8ml/h, 10ml/h, 13ml/h, 50ml/h, 100ml/h, 200ml/h.</p> <p>Chất liệu bóng chứa trong bình: Silicone HR-28U (80%) và Silicone BASE 30U (20%)</p> <p>Áp suất trong bình: 6-9 PSI&nbsp;</p> <p>Kích thước lỗ lọc hạt: 2 màng lọc 150μm và 15μm</p> <p>Kích thước lỗ lọc khí: 1.2 μm</p> <p>Vò ngăn tia cực tím: 380nm, chặn UV-B, UV-C, và hầu hết UV-A</p> <p>Thang đo thể tích nằm bên trong bóng.</p> <p>Nắp đậy kết nối có màng hydrophobic lỗ lọc 0.2μm loại bỏ hết khí trong dây dẫn đồng thời trống tràn dịch.</p> <p>Tiêu chuẩn: ISO13485, CE</p> | [6 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | 2020-10-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | 2021-03-01
2384 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Infusomat® Compact plus | Infusomat® Compact plus | B.Braun Melsungen AG | Đức | B.Braun Melsungen AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 40000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-20 | 2021-12-31 | <p>Màn hình: Colour active matrix 2.4" TFT, 240 x 320 pixels, 262k colours, viewing angle: all 80°<br />  Cơ cấu hỗ trợ lắp dây với khóa theo mã màu giúp lắp dây đúng vị trí, không xoắn dây khi đóng cửa bơm.<br />  Có hiển thị hướng dẫn tháo, lắp dây truyền bằng hình ảnh<br />  Độ chính xác máy: ±5% trong 96h theo tiêu chuẩn IEC/EN 60601-2-24<br />  Tốc độ truyền<br /> - 0.01 - 1200 ml/giờ, bước điều chỉnh 0.01 ml/giờ<br /> - Tự động tính tốc độ truyền khi theo thể tích truyền/thời gian hoặc theo liều lượng thuốc<br /> - Có thể thay đổi tốc độ truyền mà không cần dừng máy<br />  Thể tích truyền chọn trước<br /> - 0.1 - 9999 ml, bước điều chỉnh 0.01 ml.<br />  Thời gian truyền: 1 phút - 99 giờ 59 phút<br />  Bolus theo mg, μg, IE, mmol / kg hoặc theo thời gian một cách tự động<br />  Thư viện thuốc<br /> - Lên đến 3000 thuốc với thông số trị liệu<br /> - Có thể chia thành 30 danh mục khác nhau</p> | <p>Màn hình: Colour active matrix 2.4" TFT, 240 x 320 pixels, 262k colours, viewing angle: all 80°<br />  Cơ cấu hỗ trợ lắp dây với khóa theo mã màu giúp lắp dây đúng vị trí, không xoắn dây khi đóng cửa bơm.<br />  Có hiển thị hướng dẫn tháo, lắp dây truyền bằng hình ảnh<br />  Độ chính xác máy: ±5% trong 96h theo tiêu chuẩn IEC/EN 60601-2-24<br />  Tốc độ truyền<br /> - 0.01 - 1200 ml/giờ, bước điều chỉnh 0.01 ml/giờ<br /> - Tự động tính tốc độ truyền khi theo thể tích truyền/thời gian hoặc theo liều lượng thuốc<br /> - Có thể thay đổi tốc độ truyền mà không cần dừng máy<br />  Thể tích truyền chọn trước<br /> - 0.1 - 9999 ml, bước điều chỉnh 0.01 ml.<br />  Thời gian truyền: 1 phút - 99 giờ 59 phút<br />  Bolus theo mg, μg, IE, mmol / kg hoặc theo thời gian một cách tự động<br />  Thư viện thuốc<br /> - Lên đến 3000 thuốc với thông số trị liệu<br /> - Có thể chia thành 30 danh mục khác nhau</p> |  | <p>Màn hình: Colour active matrix 2.4" TFT, 240 x 320 pixels, 262k colours, viewing angle: all 80°<br />  Cơ cấu hỗ trợ lắp dây với khóa theo mã màu giúp lắp dây đúng vị trí, không xoắn dây khi đóng cửa bơm.<br />  Có hiển thị hướng dẫn tháo, lắp dây truyền bằng hình ảnh<br />  Độ chính xác máy: ±5% trong 96h theo tiêu chuẩn IEC/EN 60601-2-24<br />  Tốc độ truyền<br /> - 0.01 - 1200 ml/giờ, bước điều chỉnh 0.01 ml/giờ<br /> - Tự động tính tốc độ truyền khi theo thể tích truyền/thời gian hoặc theo liều lượng thuốc<br /> - Có thể thay đổi tốc độ truyền mà không cần dừng máy<br />  Thể tích truyền chọn trước<br /> - 0.1 - 9999 ml, bước điều chỉnh 0.01 ml.<br />  Thời gian truyền: 1 phút - 99 giờ 59 phút<br />  Bolus theo mg, μg, IE, mmol / kg hoặc theo thời gian một cách tự động<br />  Thư viện thuốc<br /> - Lên đến 3000 thuốc với thông số trị liệu<br /> - Có thể chia thành 30 danh mục khác nhau</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-10-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-11-11
2385 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Tay cầm PS04 CE USA CAN ENG | 91175 | Fotona d.o.o | Slovenia | Fotona d.o.o | Slovenia |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 151228220 | t | Cái | true | 2021-02-05 | 2021-06-30 | <p>Tay cầm chăm sóc da và điều trị ngáy</p> | <p>Tay cầm chăm sóc da và điều trị ngáy</p> |  | <p>Tay cầm chăm sóc da và điều trị ngáy</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-02-05 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-02-05
2386 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Healing Abutment 3 mmH - Ø3.0 Implant | 70-1153-IMP0001 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li></ul><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2387 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch | A717V | Codan Argus AG | Thụy Sĩ | Codan Argus AG | Thụy Sĩ | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 48000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2022-12-31 | <ul><li>Ứng dụng: Máy dùng để chăm sóc tích cực, gây mê, chăm sóc thông thường, truyền máu, ưng thư, truyền chất dinh dưỡng và chăm sóc trẻ sơ sinh.</li><li>Tốc độ truyền dịch: Từ 0,1 đến 1200 ml/giờ. Mỗi bước điều chỉnh tăng/ giảm 0,1 ml/h</li><li>Thể tích truyền:&nbsp;Từ 0,1 đến 999,9 ml. Mỗi bước điều chỉnh đổi tăng/ giảm 0,1 ml.</li><li>Thời gian truyền: Từ 1 phút đến 99 giờ 59 phút. Mỗi bước điều chỉnh tăng/giảm 1 phút.</li><li>Có 2 chương trình truyền:</li></ul><p>+&nbsp;Chương trình tốc độ: ml/h.</p><p>+&nbsp;Chương trình thể tích và thời gian truyền.</p> | <p><strong><em>Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm:</em></strong></p> <ul> <li>Máy chính: 01 chiếc.</li> <li>Kẹp để gá vào cọc truyền dịch: 01 chiếc.</li> <li>Pin tự sạc (<em>tích hợp bên trong máy</em>): 01 chiếc.</li> <li>Dây điện nguồn: 01 chiếc.</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng: 01 bộ <em>(Bản gốc + Bản dịch).</em></li> <li>Quy trình vận hành: 02 bộ.</li> </ul> |  | <ul> <li>Có 2 chương trình truyền:</li> </ul> <p style="margin-left:27.0pt;">+&nbsp; Chương trình tốc độ: ml/h.</p> <p style="margin-left:27.0pt;">+&nbsp; Chương trình thể tích và thời gian truyền.</p> <ul> <li>Chức năng Bolus:</li> </ul> <p style="margin-left:27.0pt;">+&nbsp; Tốc độ Bolus: Từ 0,1 đến 1200 ml/h.</p> <p style="margin-left:27.0pt;">+&nbsp; Thể tích Bolus: Từ 0,1 đến 999 ml.</p> <ul> <li>Tốc độ đuổi khí trong bộ dây truyền dịch: Từ 0,1 đến 1200 ml/h.</li> <li>Độ chính xác: ± 5%.</li> <li>Tốc độ truyền giữ ven (KVO): Từ 0,1 đến 10 ml/h.</li> <li>Có thể giữ máy ở chế độ Standby từ 1 phút đến 60 phút.</li> <li>Bộ nhớ lưu trữ: 1000 dữ liệu.</li> <li>Hiển thị bằng màn hình đơn sắc LCD.</li> <li>Kích thước màn hình khoảng 98.4 x 26.2 mm.</li> <li>Độ phân giải màn hình 240 x 64 pixel.</li> <li>Hiển thị đầy đủ các thông số trên màn hình như: tốc độ truyền, thể tích đã truyền, thể tích cài đặt VTBI, thời gian truyền, thời gian kết thúc truyền, dung lượng pin, mức áp suất tắc nghẽn, tên thuốc.</li> <li>Cài đặt và điều khiển các thông số bằng phím bấm.</li> <li>Bộ điều khiển gồm 11 phím bấm khác nhau.</li> <li>Dải áp suất tắc nghẽn: từ 100 đến 1200 mbar.</li> <li>Máy tự động giảm áp suất khi xảy ra tắc nghẽn.</li> <li>Máy có thể tự động phát hiện bọt khí trong dây truyền dịch</li> </ul> <p style="margin-left:27.0pt;">+ Phát hiện từng bọt khí có kích thước từ 50 – 1000 ul.</p> <p style="margin-left:27.0pt;">+ Phát hiện nhiều bọt khí tích tụ lại với kích thước từ 100 – 2000 ul trong khoảng 8 đến 64 phút.</p> <ul> <li>Bộ đếm giọt: máy sử dụng bộ đếm giọt từ 10 đến 65 giọt/ml.</li> <li>Máy có chế độ giảm ánh sáng nền vào ban đêm.</li> <li>Cảnh báo bằng âm thanh và trực quan.</li> <li>Cảnh báo trong các trường hợp: tắc nghẽn (phía trên và phía dưới dòng chảy), bọt khí, không có giọt hoặc quá nhiều giọt, kết thúc quá trình truyền, chế độ chờ, pin yếu, hết pin.</li> <li>Khóa phím: sử dụng mã số để khóa.</li> </ul> |  |  |  | bảo trì 42 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu thiết bị | Thiết bị được bảo hành 14 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị và bảo trì bảo dưỡng 42 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-13 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12
2388 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Healing Abutment 5 mmH - Ø3.0 Implant | 70-1153-IMP0002 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1000000 | t | Cái | true | 2021-04-26 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li></ul><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-26
2389 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy đông máu | Máy xét nghiệm đông máu bán tự động Coagulyzer 1 | Coagulyzer 1 | Analyticon Biotechnologies AG | Đức | Analyticon Biotechnologies AG | Đức | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | Đức | Nhóm null |  |  | 100000000 | t | Cái | true | 2021-04-15 | 2021-05-31 | <p>Dòng máy mới của thiết bị Coagulyzer cung cấp các giải pháp linh hoạt cho phòng thí nghiệm đông máu của bạn. Dòng xét nghiệm mới có loại 1-, 2- và 4- cũng giống như dòng tự động hoàn toàn, dùng cho các phòng thí nghiệm có khối lượng xét nghiệm thấp và trung bình. Bốn kênh phân tích kết hợp những ưu điểm của việc phát hiện ra cục máu đông cơ học và quang học theo nguyên lý đo turbodensitometric. Tất cả các máy xét nghiệm của dòng này đều được thiết kế nhỏ gọn, có trọng tâm rõ ràng, thân thiện với người sử dùng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí</p> | <p><strong>Cấu hình tiêu chuẩn:</strong></p><p>Máy chính: 01 bộ</p><p>Hoá chất chạy thử máy: 01 hộp</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt – Anh: 01 bộ</p> |  | <p><strong style="color: black;">Thông số kĩ thuật:</strong></p><p><strong style="color: black;">Phương pháp đo</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo mật độ nhanh với chức năng tự khởi động</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp quang-cơ học với tự động điều chỉnh về 0 và thanh khuấy từ tính làm đồng đều thể vẩn và tăng độ nhạy.</p><p><strong style="color: black;">Các xét nghiệm đo</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PT, APTT, Fibrinogen</p><p><strong style="color: black;">Bộ đo</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 kênh đo</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểm soát nhiệt độ 37.4oC +/- 0.4oC</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 vị trí hoá chất</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 vị trí cuvette</p><p><strong style="color: black;">Thể tích đo</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng micro cuvette dùng 1 lần</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích đo tối thiểu: 150μl - tối đa 300 μl</p><p><strong style="color: black;">Tính năng</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các tham số hoá chất sửa được</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 vị trí xét nghiệm lập trình trước</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động tính toán số giây, INR, %, g/l, mg/dl, tỉ lệ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường cong chuẩn có thể được sửa tới 9 điểm đo</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động nhận dạng cuvette</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-04-15 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-04-15
2390 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy Laser Excimer | ARCHIVIERSET ET-TARG(10161407)8065990743 | 8065990743 | WaveLight GmbH | Đức | Alcon Laboratories, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 6000000 | t | Hộp | true | 2021-05-11 | 2022-12-31 | <p> Hình vuông</p><p> - Kích thước: 4,8 x 4,8 cm ± 0.1</p><p> - Trọng lượng:&nbsp;64 g ± 0.1</p><p> - Kết cấu vật liệu: Giấy</p><p> Hoặc đặc tính kỹ thuật tương đương là tương thích với máy mổ tật khúc xạ Allegretto Wave Eye</p><p> </p> | <p> Hình vuông</p><p> - Kích thước: 4,8 x 4,8 cm ± 0.1</p><p> - Trọng lượng:&nbsp;64 g ± 0.1</p><p> - Kết cấu vật liệu: Giấy</p><p> Hoặc đặc tính kỹ thuật tương đương là tương thích với máy mổ tật khúc xạ Allegretto Wave Eye</p><p> </p> |  | <p> Hình vuông</p><p> - Kích thước: 4,8 x 4,8 cm ± 0.1</p><p> - Trọng lượng:&nbsp;64 g ± 0.1</p><p> - Kết cấu vật liệu: Giấy</p><p> Hoặc đặc tính kỹ thuật tương đương là tương thích với máy mổ tật khúc xạ Allegretto Wave Eye</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-05-11 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-05-11
2391 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | BƠM TIÊM KIỂM SOÁT ĐAU PCA | 6300 | Smiths Medical ASD, Inc | Mỹ | Smiths Medical ASD, Inc | Mỹ | ["2020","2021","2019"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 85000000 | t | Cái | true | 2021-01-26 | 2022-01-26 | <p class="ql-align-justify"><strong>Tính năng của thiết bị:</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(124, 43, 131);">Độ tin cậy cao</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(35, 31, 32);">CADD®&nbsp;&nbsp;</span>là bơm có độ tin cậy và độ bền cao, điều đó có nghĩa là ít thời gian điều trị giảm đi và bị gián đoạn ít hơn trong quá trình điều trị</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 84, 164);">Đơn giản</span></p><p class="ql-align-justify">Bàn phím nâng cao và khả năng hiển thị nội dung điều trị là được thiết kế để cài đặt các chương trình và bảo trì dễ dàng</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(124, 43, 131);">Linh Hoạt</span></p><p class="ql-align-justify">Tăng đáng kể phạm vi chương trình điều trị đã được thiết kế, để cung cấp linh hoạt hơn trong phạm vi đáp ứng yêu cầu đặt hàng của khách hàng</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 84, 164);">Tính năng</span></p><p class="ql-align-justify">Gia tăng những đơn vị nhỏ hơn giúp tinh chỉnh nhiều chương trình và ghi các thông số</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(124, 43, 131);">Bộ nhớ</span></p><p class="ql-align-justify">1000 bộ nhớ có thể nhớ và có thể tải xuống&nbsp;chuyển qua máy tính để hỗ trợ quản lý bệnh nhân, bảo trì và tài liệu</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 84, 164);">An toàn</span></p><p class="ql-align-justify">Đặc điểm an toàn được xây dựng trong máy được thiết kế có cảnh báo cho người sử dụng và ngăn các vấn đề ảnh hưởng khác</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 84, 164);">Đặc điểm </span></p><p class="ql-align-justify">Hiển thị và đọc thông tin dễ dàng</p><p class="ql-align-justify">Phát hiện cassette: cảm biến để nhận biết cho hộp cassette đã được gắn chưa</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 38, 38);">Phát hiện tắc nghẽn ngược/ xuôi dòng để báo cho bệnh nhân và bác sỹ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(38, 38, 38);">Phát hiện khí trong dây bơm</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p>Cấu hình bao gồm:</p><p>- 01 Máy chính</p><p>- 01 Bộ catsstte đựng thuốc 100ml</p><p>- 01 Dây điều khiển bơm liều</p><p>- 02 Pin AA</p><p>- 01 Sách HDSD</p><p>- 01 Túi mang máy</p> |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(124, 43, 131);">CADD-Legacy® PCA – Bơm truyền lưu động</span></p><p class="ql-align-justify">Cho các trị liệu kiểm soát đau</p><p class="ql-align-justify">Lập chương trình tiện lợi trong các đơn vị sử dụng: Ml, Mg, Mcg và mở rộng các phạm vi tập trung</p><p class="ql-align-justify">Các tin nhắn hiển thị mới , như “ DOSE” khi mà một liều lượng yêu cầu đang được truyền, được thiết kể để dễ dàng hiểu thông tin cho bệnh nhân</p><p><strong>Các chế độ truyền</strong></p><p>Liên tục</p><p>Liều lượng theo yêu cầu</p><p>Tiêm bolus cho bác sỹ cài đặt</p><p><strong>Các tuyến truyền:</strong></p><p>Tĩnh mạch, động mạch, dưới da, màng bụng, ngoài màng cứng, trong màng cứng</p><p><strong>Thể tích chứa:</strong></p><p>Từ 0.1ml - 9,999ml hoặc không được dùng</p><p><strong>Nồng độ thuốc:</strong></p><p>0.1 – 100mg/ml, 1 – 500mcg/ml</p><p><strong>Tỷ lệ bơm liên tục</strong></p><p>0 -50ml/ giờ; 0-5.000mg/ giờ; 0-25.000mcg/ giờ</p><p><strong>Thể tích kiểm soát liều</strong></p><p>Lệnh kiểm soát liều từ bệnh nhân</p><p>0-9ml, 0-990mg, 0-4950mcg</p><p><strong>Cài liều chiều cao</strong></p><p>0-20ml, 0-2,000mg, 0-10,000mcg</p><p><strong>Ngắt kiểm soát liều</strong></p><p>5 phút đến 24 giờ</p><p><strong>Kiểm soát liều/ giờ</strong></p><p>1 đến 12 giờ</p><p><strong>Dung tích bơm</strong></p><p>0-9,999ml( chỉ đơn vị ml)</p><p><strong>Thể tích được bơm</strong></p><p>0 – 9,999.95ml</p><p><strong>Liều đã bơm</strong></p><p>0 – 999</p><p><strong>Liều đã thử</strong></p><p>0-999</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-01-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-01-26
2392 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch tự động thông minh | P100 | Medima Sp. Z O.O | Ba Lan | Medima Sp. Z O.O | Ba Lan | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG |  | Nhóm 3 |  |  | 59000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-12-31 | <p>Máy truyền dịch tự động</p><p>Model: P100</p><p>Hãng: Medima – Ba Lan</p><p>Màn hình màu lớn cảm ứng chạm kết hợp phím cứng công nghệ</p><p>Đáp ứng vượt trội các tiêu chuẩn an toàn</p><p>Khóa dòng chảy tự do tiên tiến, an toàn cao</p><p>Khởi truyền nhanh chóng</p><p>Với 12 mức áp lực tắc nghẽn</p> | <ol> <li>Thân máy chính: 01 Cái</li> <li>Pin sạc tích hợp trong máy: 01 Bộ</li> <li>Kẹp treo giữ máy 2 chiều: 01 Cái</li> <li>Bộ đếm giọt: 01 Cái</li> <li>Bộ dây truyền dịch: 03 Bộ</li> <li>Dây nguồn: 01 Cái</li> </ol> |  | <p>Màn hình hiển thị màu 3.2” độ tương phản và độ phân giải cao, Màn hình cảm ứng chạm<br /> Bàn phím chữ và số thiết kế như&nbsp;bàn phím điện thoại<br /> Giao diện an toàn và dễ sử dụng<br /> Khởi động nhanh bơm truyền<br /> Nguồn cung cấp tích hợp trong máy, tay cầm, kẹp treo máy 2 chiều<br /> Thuật toán tránh tắc nghẽn thông minh<br /> Hệ thống hỗ trợ cung cấp truyền nhanh (Bolus)<br /> Hệ thống cảnh báo tiên tiến<br /> Có 2 mức bảo vệ an toàn bơm truyền bằng Mật khẩu<br /> Chế độ làm việc ngày và đêm.<br /> Cập nhật chương trình và cấu hình bơm tiêm tự động mà không dừng quá trình bơm truyền<br /> Giao thức kết nối HL&amp; với PDMS/HIS<br /> Tất cả các bộ dây truyền dịch Medima chuyên dụng đều được làm bằng vật liệu không có PVC DEHP hoặc không có PVC<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2021-02-01
2393 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Terufusion Infusion Pump Type LF3 | TE-LF630 | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Nhật Bản | Terumo Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 50000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2022-01-04 | <ul><li>Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, các khoa chăm sóc đặc biệt, khoa sơ sinh, khoa điều trị tim mạch và nhiều phòng khoa khác.</li><li>Dùng để truyền dịch vào cơ thể bệnh nhân với độ chính xác cao.</li><li>Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</li><li>Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát.</li><li>Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ.</li><li>Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng.</li><li>Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.</li><li>Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy.</li><li>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-04 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-04
2394 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa dụng cụ 2 cửa | P-M 104 | Cisa Production S.r.l | Italy | Cisa Production S.r.l | Italy |  | Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam | Italy | Nhóm 3 |  |  | 2100000000 | t | Chiếc | false | 2021-02-24 | 2021-12-31 | <p>Máy rửa dụng cụ 2 cửa</p><p>Model: P-M 104</p><p>Hãng sản xuất: Cisa Production S.r.l.&nbsp;</p><p>Xuất xứ: Italy</p> | <p>Máy chính (1 Bộ)&nbsp;</p><p>Xe đẩy dụng cụ ST 10 (1 Cái)&nbsp;</p><p>Khay dụng cụ (1 Cái)&nbsp;</p><p>Xe đẩy bên ngoài (1 Cái)</p> |  | <p>Máy rửa đứng trên một cấu trúc đỡ hình hộp chữ nhật (khung) được làm bằng ống thép không gỉ tiết diện vuông dày 2mm AISI 304L (W.Nr.1.4307) duy trì buồng rửa và chứa tất cả các bộ phận thủy lực của máy do đó cho phép trọng lượng được phân bổ đều trên các chân của nó.</p><p>- Dung tích buồng 225 lít (kích thước buồng 620x550x660mm) cho 10 khay DIN</p><p>- Độ ồn trung bình 53dBA, giá trị tối đa 64dBA</p><p>- Nhiệt độ hoạt động tối đa 50-91 ° C</p><p>- Nhiệt độ bề mặt Không quá 45 ° C</p><p>- Kích thước tổng thể: 780x800x2000mm</p><p>- Trọng lượng: tối đa 575kg</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam | 2021-02-24 | Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam | 2021-03-18
2395 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Terufusion Infusion Pump Type LM3 | TE-LM730 | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Nhật Bản | Terumo Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 55000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2022-01-04 | <ul><li>Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, các khoa chăm sóc đặc biệt, khoa sơ sinh, khoa điều trị tim mạch và nhiều phòng khoa khác.</li><li>Dùng để truyền dịch vào cơ thể bệnh nhân với độ chính xác cao.</li><li>Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</li><li>Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát.</li><li>Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ.</li><li>Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng.</li><li>Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.</li><li>Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy.</li><li>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-04 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-04
2396 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Terufusion Infusion Pump Type LM3 | TE-LM830 | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Nhật Bản | Terumo Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 60000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2022-01-04 | <ul><li>Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, các khoa chăm sóc đặc biệt, khoa sơ sinh, khoa điều trị tim mạch và nhiều phòng khoa khác.</li><li>Dùng để truyền dịch vào cơ thể bệnh nhân với độ chính xác cao.</li><li>Tốc độ truyền (mL/h) có thể tự động được tính toán dựa trên đơn vị đặt liều µg/kg/phút, mg/kg/h</li><li>Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</li><li>Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát.</li><li>Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ.</li><li>Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng.</li><li>Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.</li><li>Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy.</li><li>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE</li></ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-04 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-04
2397 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy kéo giãn | Hệ thống kéo giãn cột sống | SST-300 | Stratek Co., Ltd. | Hàn Quốc | Stratek Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 205000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-11-16 | <p>Hệ thống kéo giãn cột sống - dùng cho 2 người cùng lúc</p> | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em><u>Cấu hình chuẩn:</u></em></strong></p> <ul> <li>Tủ điều khiển</li> <li>Giường nằm</li> <li>Móc treo (nhỏ, lớn)</li> <li>Đai kéo giãn khung xương chậu</li> <li>Đai kéo giãn thân trên</li> <li>Đai kéo giãn cổ</li> <li>Gối tựa chân</li> <li>Ghế ngồi</li> <li>Gối đầu</li> <li>Dây nguồn</li> <li>Công tắc dừng khẩn cấp</li> <li>Giỏ đựng phụ kiện</li> <li>Vòng đặt đai cố định thân trên</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-16 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-16
2398 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị laser điều trị về da | UNIXEL RF | Union Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | Union Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THIẾT BỊ Y TẾ MINH ANH |  | Nhóm null |  |  | 820000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-15 | 2022-01-15 | <p>Thiết bị Unixel RF mới này cho bạn sự lựa chọn tối ưu để nâng tone da</p><p>nhờ vào laser CO2 trẻ hóa vi điểm xâm lấn tân tiến nhất.</p><p>Năng lượng Laser Ultra CO2, được ứng dụng bằng phương pháp xâm</p><p>lấn vi điểm thông qua máy quét sẽ tạo nên hàng ngàn vùng điều trị</p><p>hiển vi, xóa bỏ các mô thương tổn vi điểm và tạo ra các hiệu ứng nhiệt</p><p>sâu dưới hạ bì cũng như kích thích sản sinh collgane.</p><p>Laser CO2 xâm lấn vi điểm có độ xâm nhập lớn vào da và cho ra hiệu</p><p>ứng xóa vết nhăn và trẻ hóa da tối ưu với thời gian nghỉ dưỡng giảm</p><p>đáng kể so với Laser CO2 truyền thống và Erbium trẻ hóa xâm lấn</p><p>không vi điểm.</p> | <p><strong>Cấu hình máy:</strong></p><p>01 – Máy chính</p><p>01 – Cánh tay có khớp</p><p>01 – Bộ tay cầm Xell</p><p>01 – Scanner Module</p><p>01 – Bàn đạp</p><p>01 – Cáp nguồn</p><p>01 – Kính cho Bác sĩ</p><p>01 – Kính cho Bệnh nhân</p><p>01 – Khoá liên động</p><p>01 – Hướng dẫn sử dụng</p> | <p><strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p>Thiết bị có màn hình cảm ứng&nbsp;kích thước 8.4 inch điều chỉnh toàn thông số của máy.</p><p>Unixel RF có thể chuyển đổi qua lại từ Fractional và co2 thường mà không cần phải thay đổi đầu điều trị. Mà chỉ cần chỉnh trên màn hình điều trị.</p><p>Unixel RF là thiết bị dùng dao động tần số sóng vô tuyến để điều khiển bóng laser. Cho ra chùm tia mịn hơn và hiệu quả cao hơn cũng như giảm khả năng tăng sắc tố trong điều trị.</p><p>Tiết kiệm thời gian với tốc dộ scan nhanh</p><p>Năng lượng ổn định.</p><p>Có chức năng cài đặt lưu lại các thông số điều trị theo ý người sử dụng. (kèm theo bảng thông số điều trị tham khảo của Hãng.)</p><p>Unixel RF có 2 chức năng trong 1 máy:</p><p>SCREEN 1 : Fractional</p><p>Có thể điều chỉnh công suất cho mỗi lần điều trị theo phác đồ</p><p>Có thể điều chỉnh chùm tia đi xuống trong 1 điểm (từ 1 đến 99 lần)</p><p>Có thể điều chỉnh độ rộng xung từ 200~2000 us</p><p>Có thể lưu thông số cho các lần sử dụng tiếp theo</p><p>SCREEN 2: Ultral CO2 </p><p>Ở chế độ siêu xung thì công xuất tối đa là 10W</p><p>Ở chế độ bình thường thì công xuất tối đa là 30W</p><p>Thời gian phát xung có thể điều chỉnh từ 0,001 đến 1 giây</p><p>Thời gian nghỉ có thể điều chỉnh từ 0.01 đến 2 giây</p> | <p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bước sóng: 10600nm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại Laser: Laser CO2, bóng kim loại</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất:&nbsp;1-30 W</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Diện tích điều trị: 1 – 20 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hình dạng vùng quét: tròn, vuông và tam giác</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ bắn: Dynamic, Random và Moving</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng cách 2 điểm : 0.1 – 2.0 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ Zoom của tay cầm: nhỏ, trung bình và lớn</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 295 mm x 401 mm x 1027 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ rộng xung: 200~2000 us</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước quét: 1~20 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THIẾT BỊ Y TẾ MINH ANH | 2021-04-15 | CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THIẾT BỊ Y TẾ MINH ANH | 2021-04-15
2399 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy Laser Excimer | SCANNER TARGETS SET 20 (1408) 8065990784 | 8065990784 | WaveLight GmbH | Đức | Alcon Laboratories, Inc. | Đức |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 8000000 | t | Hộp | true | 2021-05-11 | 2022-12-31 | <p> Bia hình vuông</p><p> - Kích thước xấp xỉ: 4,8x 4,8 cm</p><p> - Kết cấu vật liệu: Giấy với lớp phủ cải tiến.</p><p> - Chức năng: kiểm chứng giá trị chụp quét.</p><p> Hoặc đặc tính kỹ thuật tương đương là tương thích với máy mổ tật khúc xạ Allegretto Wave Eye</p><p> </p> | <p> Bia hình vuông</p><p> - Kích thước xấp xỉ: 4,8x 4,8 cm</p><p> - Kết cấu vật liệu: Giấy với lớp phủ cải tiến.</p><p> - Chức năng: kiểm chứng giá trị chụp quét.</p><p> Hoặc đặc tính kỹ thuật tương đương là tương thích với máy mổ tật khúc xạ Allegretto Wave Eye</p><p> </p> |  | <p> Bia hình vuông</p><p> - Kích thước xấp xỉ: 4,8x 4,8 cm</p><p> - Kết cấu vật liệu: Giấy với lớp phủ cải tiến.</p><p> - Chức năng: kiểm chứng giá trị chụp quét.</p><p> Hoặc đặc tính kỹ thuật tương đương là tương thích với máy mổ tật khúc xạ Allegretto Wave Eye</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-05-11 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-05-11
2400 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | MÁY TRUYỀN DỊCH | DI-4000 | Daiwha Corp., LTD/ Hàn Quốc | Hàn Quốc | Daiwha Corp., LTD/ Hàn Quốc | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 105000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: DI-4000</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Daiwha Corp,.Ltd.</strong></p><p> <strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Máy chính</p><p> Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm:</p><p> - 01 Gá kẹp</p><p> - 01 Cáp nguồn AC (4 m, 0.75 mm<sup>2</sup> x 3C)</p><p> - 01 Hướng dẫn sử dụng</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04
2401 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Bơm tiêm thuốc cản quang | Bơm tiêm thuốc cản quang | SINOANGIO-1200 | Sino Medical-Device Technology Co.Ltd | Trung Quốc | Sino Medical-Device Technology Co.Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT |  | Nhóm null |  |  | 666000000 | t | Bộ | true | 2021-05-11 | 2023-05-11 | <p>&nbsp;SinoAngio-1200&nbsp;</p> | <p>Máy chính,&nbsp;bộ tài liệu, bộ dây điện&nbsp;</p> |  | <p>Đặc điểm và lợi ích Chức năng an toàn&nbsp;• “Bộ cảm ứng áp suất trực tiếp” độc đáo có khả năng dò áp suất tiêm thuốc thời gian thực để&nbsp;kịp thời tự động làm ngưng việc bơm thuốc nếu áp suất bất bình thường. Chức năng này rất hữu ích để giảm sự cố phồng mạch máu do sự đứt mạch máu.&nbsp;• Ngưng bơm thuốc sau khi có báo động nếu xảy ra trường hợp thuốc bơm bị nghẽn&nbsp;• Nút ‘xác nhận đã đẩy không khí ra hết’ ngăn sự cố nghẽn mạch do bọt khí. • Nút “bơm thử’ tránh được thao thác nhầm lẫn. • Nút ‘ngừng’ mềm mại mà chắc.&nbsp;• Hệ thống báo động bằng âm thanh và ánh sáng.&nbsp;• Thiết kế chống rò rỉ dung chất lỏng ở đầu kim tim để tránh sự hỏng hóc máy do chất lỏng rơi vào bên trong máy bơm. Màn hình thể hiện độ cong áp suất khi bơm thuốc theo thời gian thực trong suốt lúc bơm thuốc&nbsp;&nbsp;Chất lượng của các bộ phận máy&nbsp;• Các bộ phận động cơ và bộ phận chính của&nbsp;máy có chất lượng tốt nhất, hoạt động mạnh mẽ và lâu dài. • Bộ xử lý 32X mạnh mẽ, kiểm soát máy theo thời gian thực&nbsp;Các chức năng bơm thuốc&nbsp;• Tốc độ dòng chảy:&nbsp;0.1-50.0 ml/giây, mức tăng 0.1 ml /giây&nbsp;• Giới hạn áp suất: 100-1200 psi&nbsp;• Thời gian chờ chụp: 0- 600 giây&nbsp;• Thời gian chờ bơm thuốc: 0 – 600 giây&nbsp;• Kết hợp bơm thuốc khác nhau hỗ trợ tối đa 8 pha&nbsp;• Máy có thể lưu giữ tối đa 120 chương trình bơm&nbsp;&nbsp;• ống tiêm thể tích lớn 150ml điều chỉnh&nbsp;đáp ứng hầu hết nhu cầu ứng dụng máy.&nbsp;&nbsp;</p><p>Nhóm 6&nbsp;</p><p>2&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Khả năng vận hành&nbsp;• Màn hình đôi tại chỗ &amp; từ xa, dễ dàng điều máy&nbsp;• Màn hình cảm biến LCD 12.1” cho màu sắc thực, giao diện đồ họa tiện lợi cho người dùng&nbsp;• Phương thức nhập và xuất dữ liệu bao quát có thể phù hợp với các thiết bị chẩn đoán hình ảnh khác nhau&nbsp;• Xe đẩy di động tiện lợi cho việc thay đổi địa điểm vận hành máy&nbsp;• Đèn LED xoay, cho biết tình trạng đang bơm thuốc hoặc tình trạng đã nạp đầy thuốc một cách trực quang&nbsp;Quy cách kỹ thuật&nbsp;Model SinoAngio-1200 Kim tiêm Kim tiêm đơn,dung tích 150ml Nguồn điện AC 220V 50/60 Hz Môi trường hoạt động cua máy Nhiệt độ: +50C- 40oC Độ ẩm: ≤93% Trọng lượng 67 kg Kích thước Máy chính: 1300mm (cao)x 530mm (rộng)x 530 mm (sâu)</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT | 2021-05-11 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT | 2021-05-11
2402 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo nhãn áp | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc loại để bàn và phụ kiện 2417-P-2000 | 2417-P-2000 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 282500000 | t | Bộ | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p> Máy đo nhãn áp không tiếp xúc loại để bàn và phụ kiện 2417-P-2000</p><p><br></p><p> Pulsair Desktop NCT</p> | <p> Máy đo nhãn áp không tiếp xúc loại để bàn và phụ kiện 2417-P-2000</p><p><br></p><p> Pulsair Desktop NCT</p> |  | <p>Calibrated range 5mmHg to 50mmHg</p><p>Displayed accuracy Display accuracy to 1 decimal place e.g. 12.3</p><p>Displayed scale Single line 16 character alphanumeric display</p><p>Illumination system LED infra red</p><p>Working distance 20mm</p><p>Dimensions 475 x 410 x 245mm (H x D x W)</p><p>Weight 16kg</p><p>Complies with:&nbsp;Electrical Safety (Medical) BS EN 60601-1:2006. Electromagnetic compatibility</p><p> EN 60601-1-2:2007. Ophthalmic instruments - fundamental requirements and test methods</p><p> ISO 15004-1:2006. Optical radiation hazard ISO 15004-2:2007</p><p>Power Supply Unit Switch mode, (110 – 240V)+/- 10% multi plug type compliant to EN 60601-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3</p><p>Power supply output: 30 VA (12V DC 2.5A)</p><p>FrFrequency: &nbsp;&nbsp;&nbsp;50/60 Hz</p><p>PrPrint:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thermal line printer</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
2403 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Bơm tiêm thuốc cản quang | Bơm tiêm thuốc cản quang | SINOMRI-AP/BP | Sino Medical-Device Technology Co.Ltd | Trung Quốc | Sino Medical-Device Technology Co.Ltd | Trung Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT |  | Nhóm null |  |  | 759000000 | t | Bộ | true | 2021-05-11 | 2023-05-11 | <p>&nbsp;Model SinoMRI-AP, SinoMRI-BP&nbsp;</p> | <p>Máy chính,&nbsp;bộ tài liệu, bộ dây điện&nbsp;</p> |  | <p>Đặc điểm và lợi ích Chức năng an toàn&nbsp;• “Bộ cảm ứng áp suất trực tiếp” độc đáo có khả năng dò áp suất tiêm thuốc thời gian thực để&nbsp;kịp thời tự động làm ngưng việc bơm thuốc nếu áp suất bất bình thường. Chức năng này rất hữu ích để giảm sự cố phồng mạch máu do sự đứt mạch máu.&nbsp;• Nút ‘xác nhận đã đẩy không khí ra hết’ ngăn sự cố nghẽn mạch do bọt khí.&nbsp;• Nút “bơm thử’ tránh được thao thác nhầm lẫn.&nbsp;• Nút ‘ngừng’ mềm mại mà chắc.&nbsp;• Hệ thống báo động bằng âm thanh và ánh sáng.&nbsp;• Thiết kế chống rò rỉ dung chất lỏng ở đầu kim tim để tránh sự hỏng hóc máy do chất lỏng rơi vào bên trong đầu máy bơm&nbsp;&nbsp;Chất lượng của các bộ phận máy&nbsp;• Các bộ phận động cơ và bộ phận chính của&nbsp;máy có chất lượng tốt nhất, hoạt động mạnh mẽ và lâu dài.&nbsp;• Bộ xử lý 32X mạnh mẽ, kiểm soát máy theo thời gian thực&nbsp;&nbsp;Các chức năng bơm thuốc&nbsp;• Tốc độ dòng chảy:&nbsp;0.1-10.0 ml/giây, mức tăng 0.1 ml /giây&nbsp;• Giới hạn áp suất: 50-300&nbsp;psi&nbsp;• Thời gian chờ chụp: 0- 900 giây&nbsp;• Thời gian chờ bơm thuốc: 0 – 900 giây&nbsp;• Kết hợp bơm thuốc khác nhau hỗ trợ tối đa 8 pha&nbsp;• Máy có thể lưu giữ tối đa 120 chương trình bơm&nbsp;&nbsp;• ống tiêm kép thể tích 65ml điều chỉnh&nbsp;đáp ứng hầu hết nhu cầu ứng dụng máy.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Nhóm 6&nbsp;</p><p>2&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Khả năng vận hành&nbsp;• Màn hình đôi từ xa, dễ dàng điều máy&nbsp;• Màn hình cảm biến LCD 12.1” cho màu sắc thực, giao diện đồ họa tiện lợi cho người dùng&nbsp;• Xe đẩy di động tiện lợi cho việc thay đổi địa điểm vận hành máy&nbsp;• Đèn LED xoay, cho biết tình trạng đang bơm thuốc hoặc tình trạng đã nạp đầy thuốc một cách trực quang&nbsp;Quy cách kỹ thuật&nbsp;Model SinoMRI-AP SinoMRI-BP Kim tiêm Kim tiêm kép,dung tích 65Ml Nguồn điện AC 110V/220V ±19% 50/60 Hz/±1 Pin lithium 16.8V.7800mAh&nbsp;Trọng lượng 58 kg 55Kg Môi trường hoạt động cua máy Nhiệt độ: +50C- 40oC Độ ẩm: ≤93%&nbsp;&nbsp;35 kg&nbsp;Kích thước Máy chính: 1400mm (cao)x 660mm (rộng)x 700 mm (sâu)&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT | 2021-05-11 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT | 2021-05-11
2404 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Cân | Cân sức khỏe điện tử Omron HN-289 (Đen) | HN-289 | Omron Healthcare Co., Ltd | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 680000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo trọng lượng cơ thể</p> | <p> 1. Máy chính</p><p>2. Pin CR2032 </p> |  | <p>Kích thước máy:290 (rộng) x 270 (dài) x 22 (cao) mm</p><p>Trọng lượng:1,2kg ( bao gồm cả pin)</p><p>Trọng lượng hiển thị5 – 150kg.</p><p>Độ chuẩn xácmỗi lần hiển thị tăng 100g (0,1kg).</p><p>Cảm biến4 mức</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-04-27
2405 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu | GEM PREMIER 5000 | Instrumentation Laboratory Company | Mỹ | Instrumentation Laboratory S.p.A | Italy |  | Công ty TNHH Công nghệ Y tế Duy Anh | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 800000000 | t | Cái | true | 2021-05-11 | 2022-05-11 | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM ĐIỆN GIẢI, KHÍ MÁU</strong></p> | <p class="ql-align-justify"> <strong>Thông số phân tích</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số đo trực tiếp: pH, pCO2, pO2, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Ca<sup>++</sup>, Cl<sup>-</sup>, Glu, Lac, Hct, tHb, O<sub>2</sub>Hb, COHb, MetHb, HHb, tBili, sO<sub>2 </sub></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số tính toán: BE(B), BE(ecf), tHb(c), Ca<sup>++</sup> (7.4), Anion gap(AG), P/F ratio, pAO<sub>2 , </sub>CaO<sub>2</sub>, CvO<sub>2 </sub>, P<sub>50 </sub>, O<sub>2</sub>cap, sO<sub>2 (c)</sub>, O<sub>2</sub>ct, HCO3 – std, TCO<sub>2</sub> , HCO<sub>3</sub> <sup>– </sup>(c), A-vDO<sub>2</sub>, paO<sub>2</sub>/pAO<sub>2</sub>, RI, CcO<sub>2</sub>, a-cDO<sub>2</sub>, Q<sub>sp</sub>/Q<sub>t </sub>(est), Q<sub>sp</sub>/Q<sub>t</sub>, Hct(c)</p> | <p class="ql-align-justify"><strong>Công nghệ đo:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo dòng điện: pO2, Glucose, Lactate</p><p><sub>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sub>&nbsp;Đo điện thế: pH, pCO2, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Ca<sup>++ </sup><sub>, </sub>Cl<sup>-</sup><sub> </sub></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo độ dẫn: Hct</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo quang học: tHb, O<sub>2</sub>Hb, COHb, MetHb, sO<sub>2</sub>, HHb, tBili</p><p><strong style="color: black;">Các chế độ phân tích:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máu toàn phần đã tráng Heparin</p><p class="ql-align-justify"><strong>Thời gian cho kết quả: </strong>≤ 45 giây/ mẫu</p><p class="ql-align-justify"><strong>Thể tích mẫu tối thiểu:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤ 150µL: BG<sup>++</sup>/Hct/Lytes/Glu/Lac/CO-Ox</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤ 100µL: CO-Ox/tBili</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤ 65 µL:&nbsp;BG/Hct/Lytes/Glu/Lac</p><p><strong>Quản lý hóa chất</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp hóa chất khép kín, bao gồm tất cả các thành phần phân tích được yêu cầu cho kiểm tra bệnh nhân bao gồm các cảm biến, tế bào quang học, dung dịch phân giải, dung dịch kiểm soát quy trình, các dung dịch tham chiếu, ống bơm, túi đựng chất thải và kim hút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo quản hóa chất ở nhiệt độ phòng</p><p class="ql-align-justify"><strong>Qui cách đóng gói mẫu</strong>:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tối thiểu có các loại: 75, 150, 300 đến 600 test</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ hóa chất từ lúc lắp vào máy: ≥ 30 ngày</p><p class="ql-align-justify"> <strong>Kiểm tra chất lượng</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian tự động chạy chuẩn kiểm tra chất lượng (không mất hóa chất) tối thiểu: ≤ 2 phút tới 16,8 phút với toàn bộ cảm biến</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động phát hiện lỗi và sửa lỗi theo thời gian thực</p><p class="ql-align-justify">+ Ổn định hệ thống và lỗi mẫu</p><p class="ql-align-justify">+ Tự động sửa mẫu </p><p class="ql-align-justify">+ Có tài liệu báo cáo quá trình khắc phục trên máy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giám sát chất lượng liên tục qua 5 bước kiểm tra</p><p class="ql-align-justify">+ Kiểm tra hệ thống</p><p class="ql-align-justify">+ Kiểm tra cảm biến bằng nhiều cấp độ</p><p class="ql-align-justify">+ Kiểm tra nhận dạng mẫu</p><p class="ql-align-justify">+ Công nghệ Intraspec: Kiểm tra trong mỗi mẫu phân tích</p><p class="ql-align-justify">+ Kiểm tra độ ổn định của PCS</p><p> <strong>Khả năng kết nối</strong>:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tính, máy in, hệ thống bệnh án điện tử</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối wifi</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối hệ thống bệnh án điện tử&nbsp;</p> | <p class="ql-align-justify"> <strong>Thông số phân tích</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số đo trực tiếp: pH, pCO2, pO2, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Ca<sup>++</sup>, Cl<sup>-</sup>, Glu, Lac, Hct, tHb, O<sub>2</sub>Hb, COHb, MetHb, HHb, tBili, sO<sub>2 </sub></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số tính toán: BE(B), BE(ecf), tHb(c), Ca<sup>++</sup> (7.4), Anion gap(AG), P/F ratio, pAO<sub>2 , </sub>CaO<sub>2</sub>, CvO<sub>2 </sub>, P<sub>50 </sub>, O<sub>2</sub>cap, sO<sub>2 (c)</sub>, O<sub>2</sub>ct, HCO3 – std, TCO<sub>2</sub> , HCO<sub>3</sub> <sup>– </sup>(c), A-vDO<sub>2</sub>, paO<sub>2</sub>/pAO<sub>2</sub>, RI, CcO<sub>2</sub>, a-cDO<sub>2</sub>, Q<sub>sp</sub>/Q<sub>t </sub>(est), Q<sub>sp</sub>/Q<sub>t</sub>, Hct(c)</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Có đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo chuyên về thiết bị</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lắp đặt, chạy thử thiết bị tại cơ sở sử dụng máy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thực hiện đào tạo tại chỗ việc vận hành và bảo dưỡng hệ thống thiết bị cho người sử dụng </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cung cấp tài liệu gồm: hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao ít nhất 10 năm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cung cấp CO, CQ khi giao máy</p><ul><li>Cung cấp báo giá vật tư thay thế, sửa chữa chính của máy</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Công nghệ Y tế Duy Anh | 2021-05-11 | Công ty TNHH Công nghệ Y tế Duy Anh | 2021-05-11
2406 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương Mini Titanium 4 lỗ chữ L bắc cầu, xiên trái110 độ | M: R-12-037-01 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2330000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ L bắc cầu, xiên trái110 độ </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: M: R-12-037-01</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ L bắc cầu, xiên trái110 độ, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ L bắc cầu, xiên trái110 độ, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ L bắc cầu, xiên trái110 độ, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Phụ lục danh mục chi tiết kèm theo</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2407 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung bằng khí nén | NE-C28 | NE-C28 | Omron Healthcare Co., Ltd | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd | Nhật Bản | ["2021"] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1480000 | t | Hộp | true | 2021-04-27 | 2021-12-31 | <p>Máy dùng để điều trị các bệnh về đường hô hấp.</p> | <h5><span style="color: rgb(0, 113, 187);">Omron V.V.T (Công nghệ van ảo)</span>&nbsp;cho phép xông mũi họng hiệu quả cao giảm lãng phí thuốc</h5><h5><span style="color: rgb(0, 113, 187);">Tốc độ xông cao 0,4ml / phút</span>&nbsp;đảm bảo thời gian điều trị tối ưu</h5><h5><span style="color: rgb(0, 113, 187);">Kích thước hạt nhỏ MMAD 3µm</span>&nbsp;để có thể xuống được đến đường hô hấp dưới để xông hiệu quả</h5><h5><span style="color: rgb(0, 113, 187);">Khí dung thoát ra 0.4ml</span></h5><h5><span style="color: rgb(0, 113, 187);">Tốc độ khí dung thoát ra 0.06ml/min</span></h5><h5><span style="color: rgb(0, 113, 187);">Dung tích thuốc 7 ml</span>&nbsp;với dư lượng thuốc còn lại tối thiểu</h5> |  | <h5>Điện: 230V, 50/60Hz Tiêu thụ điện: 138VA Nhiệt độ/độ ẩm hoạt động +10°C tới +40°C / 30% tới 85%RH </h5><h5>Nhiệt độ/độ ẩm/áp suất khí bảo quản và vận chuyển: -20°C tới +60°C / 10% tới 95%RH / 700 - 1060hPa </h5><h5>Trọng lượngt: Khoảng 1.9kg (chỉ tính máy nén khí) Kích thước: 170 (rộng) × 103 (cao) ×182 (dài) mm </h5><h5>Phụ tùng đi kèm: Máy nén khí, bộ phun khí, ống dẫn khí (PVC, 207cm), ống ngậm, mặt nạ người lớn (PVC), mặt nạ trẻ em (PVC), 5 miếng lọc dự phòng, túi đựng, bản hướng dẫn cách sử dụng. </h5><h5><br></h5> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-04-20 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-04-27
2408 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy massage xung điện Omron HV-F127 | HV-F127 | Omron Healthcare Co., Ltd | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 1500000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2021-12-31 | <p>Máy xung điện trị liệu hỗ trợ giảm đau nhức cơ và khớp</p> | <p> 1. Máy chính</p><p>2. Dây điện cực</p><p>3. Miếng dán điện cực (2 miếng)</p><p>4. Vỉ Pin A AA </p> |  | <ul><li>Tần số<a href="https://meta.vn/may-massage-xung-dien-c354?specs=13.8869" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">1Hz - 1.200Hz</a></li><li>Điện thế pin<a href="https://meta.vn/may-massage-xung-dien-c354?specs=164.8584" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">2 pin AAA</a></li><li>Kích thước<a href="https://meta.vn/may-massage-xung-dien-c354?specs=29.8871" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">60mm x 154mm x 21mm</a></li><li>Trọng lượng sản phẩm<a href="https://meta.vn/may-massage-xung-dien-c354?specs=35.8382" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">120g</a></li><li>Phụ kiện<a href="https://meta.vn/may-massage-xung-dien-c354?specs=45.8547" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">Túi đựng</a>,&nbsp;<a href="https://meta.vn/may-massage-xung-dien-c354?specs=45.8872" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">2 pin AA</a>,&nbsp;<a href="https://meta.vn/may-massage-xung-dien-c354?specs=45.8873" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 113, 196);">Bộ điện cực</a></li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-04-27
2409 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Máy truyền dịch | Top-2300 | Meditop Corp Sdn. Bhd | Malaysia | Top Corporation | Nhật Bản | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á |  | Nhóm 4 |  |  | 35000000 | t | Cái | true | 2021-02-04 | 2022-02-04 | <p><strong style="color: rgb(0, 176, 80);">Tính Năng Mới</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 176, 80);">§&nbsp;</span><span style="color: red;">Chức năng khóa bàn phím.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 176, 80);">§&nbsp;</span><span style="color: red;">Chọn lựa tốc độ truyền theo ml/h hoặc giọt/phút</span></p><p><span style="color: rgb(0, 176, 80);">§&nbsp;</span><span style="color: red;">Chức năng làm tươi pin xạc.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 176, 80);">§&nbsp;</span><span style="color: red;">Chức năng cảnh báo máy tới thời gian bảo trì định kỳ.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 176, 80);">§&nbsp;</span><span style="color: red;">Chức năng làm câm âm báo.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 176, 80);">§&nbsp;</span><span style="color: red;">Chức năng giữ ven (KVO) khi quá trình truyền hoàn tất ở tốc độ từ 1 đến 10mL/h.</span></p> | <p><strong><u>Bao gồm:</u></strong></p><p>-&nbsp;Máy chính</p><p>-&nbsp;Dây nguồn</p><p>01 Sách hướng dẫn sử dụng Anh, Việt</p> |  | <p> Kiểu bơm</p><p> Bơm nhu động.</p><p> Loại dây</p><p> TOP-H, 20giọt / mL hoặc 60 giọt/ mL</p><p>Tốc độ truyền</p><p> Kiểu truyền</p><p> Tốc độ</p><p> Loại dây</p><p>mL /h ( mỗi bước tăng 1mL)</p><p> 1 – 999mL/h</p><p> TOP – H</p><p> 1 – 300mL/h</p><p> 20giọt / mL</p><p> 1 – 150mL/h</p><p> 60 giọt/ mL</p><p> <strong>&nbsp;</strong></p><p>giọt /phút ( mỗi bước tăng 1mL/h)</p><p> 1 – 333 giọt/phút</p><p> TOP – H</p><p> 1 – 100 giọt/phút</p><p> 20giọt / mL</p><p> 1 – 150 giọt/phút</p><p> 60 giọt/ mL</p><p> Truyền nhỏ (mỗi bước tăng 0.1mL/h)</p><p> 0.1 – 99.9 mL/h</p><p> TOP –H seri IV</p><p> Truyền nhanh</p><p> Đạt tốc độ tối đa tốc độ truyền</p><p> KVO</p><p> Tốc độ bình thường 1 – 10 mL/h</p><p>Tốc độ nhỏ 0.1 mL/h khi cài ở tốc độ nhỏ hơn 0.9mL/h</p><p> Giới hạn thể tích truyền</p><p> Tốc độ bình thường</p><p> 1 – 9999 mL (mỗi bước tăng 1mL)</p><p> Tốc độ nhỏ</p><p> 0.1 – 999.9 mL (mỗi bước tăng 0.1mL)</p><p> Tổng thể tích truyền</p><p> Tốc độ bình thường</p><p> 1 – 9999 mL (mỗi bước tăng 1mL)</p><p> Tốc độ nhỏ</p><p> 0 – 999.9 mL (mỗi bước tăng 0.1mL)</p><p> Độ chính xác</p><p> mL/h</p><p> ±5%</p><p> Khi dùng dây TOP – H</p><p> ±10%</p><p> Khi dùng dây 20giọt / mL hoặc 60 giọt/ mL</p><p> ±5%</p><p> Khi dùng dây TOP –H seri IV khi cài tốc độ 1.0 –</p><p>99.9 mL/h</p><p> ±10%</p><p> Khi dùng dây TOP –H seri IV khi cài tốc độ.0.1 –</p><p>0.9 mL/h</p><p> giọt /phút</p><p> ±2%</p><p> Ở tốc độ ≥ 300 giọt/ phút</p><p> Phát hiện áp lực nghẽn</p><p> <em>Có thể cài đặt ở 4 mức khi dùng bộ truyền dịch TOP-H</em></p><p>P1-3 : £ 150kPa (£ 1100mmHg ) P1-2 : £ 120kPa (£ 900mmHg ) P1-1 : £ 80kPa (£ 600mmHg ) P1-3 : £ 40kPa (£ 300mmHg )</p><p><em>Có thể cài đặt ở 2 mức khi dùng bộ truyền dịch 20 giọt/ml,60 giọt/ml</em></p><p>P2-1 : £ 150kPa (£ 1200mmHg ) P2-0 : £ 80kPa (£ 600mmHg )</p><p> Phát hiện bọt khí</p><p> Có 3 mức :</p><p>Ar0 : Mức cao.Phát hiện bọt khí có kích thước 50ml</p><p> Ar1 : Trung bình. Phát hiện bọt khí có kích thước 0.1ml -15 phút.</p><p>Ar2 : Mức thấp. Phát hiện bọt khí có kích thước 1ml -15 phút.</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-02-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-02-05
2410 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Ngõ ra khí CO2 bar lắp âm tường | 743-3950 | Heyer Aerotech | Đức | Heyer Aerotech | Đức | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3715000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2023-12-31 | <p>Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ</p> | <p>Probe connection acc. to DIN 13260-2<br /> Valve socket H = 27 mm<br /> Installation depth appr. 65 mm&nbsp;<br /> Installation diameter appr. 70 mm<br /> Front plate 90 x 90 mm<br /> Copper pipe Ø 8 mm<br /> Other probe codifications and gas types upon request</p> |  | <p>Concealed: CO2</p> <p>Weight: 640g</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17
2411 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Delta XL | Draeger Medical Systems, Inc. | Mỹ | Draeger Medical Systems, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 119650000 | f | Chiếc | true | 2020-11-22 | 2021-11-22 | <p>Máy theo dõi bệnh nhân Infinity Delta XL sử dụng các cảm biến theo dõi các thông số sinh tồn của người bệnh như: ECG, Nhịp thở, SpO2, Huyết áp không xâm lấn NIBP, Huyết áp xâm lấn IBP, CO2…. Thiết bị cho phép kết mạng có dây hoặc không dây để kết nối với hệ thống monitor trung tâm và hệ thống IT của bệnh viện</p> | <p>- Máy chính Infinity Delta XL và phụ kiện<br /> - Khối đo đa thông số Multimed và phụ kiện đo ECG&nbsp;<br /> - Cáp đo và phụ kiện đo NIBP&nbsp;<br /> - Cáp đo và đầu đo nhiệt độ<br /> - Cáp đo và đầu đo SpO2</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-10-22 | Bộ Y tế | 2020-11-25
2412 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy massage xung điện Omron HV-F128 | HV-F128 | Omron Healthcare Co., Ltd | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 1750000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2021-12-31 | <p>Máy xung điện trị liệu hỗ trợ giảm đau nhức cơ và khớp</p> | <p> 1. Máy chính</p><p>2. Dây điện cực</p><p>3. Miếng dán điện cực (2 miếng)</p><p>4. Vỉ Pin A AA </p> |  | <p><br></p><ul><li><span style="color: black;">Mã sản phẩm: HVF128</span></li><li><span style="color: black;">Kích thước: 60x199x21 mm</span></li><li><span style="color: black;">Trọng lượng: 155 gr</span></li><li>Màn hình hiển thị:&nbsp;LCD</li><li>Tần số:&nbsp;1Hz - 1.200Hz</li><li>Điện thế pin:&nbsp;2 pin AAA</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-04-27
2413 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Thiết bị đọc hình ảnh tế bào tự động | Máy chiết tách tế bào Cellprep Auto | Cellprep Auto | Biodyne Co. Ltd. | Hàn Quốc | Biodyne Co. Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 3000000000 | t | Cái | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>Cellprep Auto là thiết bị tư động, áp dụng phương pháp dịch tế bào: mẫu tế bào lấy ra từ cơ thể bệnh nhân được đưa vào lọ chứa chất bảo quản đặc biệt. Sau đó kỹ thuật viên sử dụng thiết bị Cellprep Auto và dung dịch đặc biệt để ly giải các tạp chất (máu, tế bào viêm và dịch nhầy) sau đó tế bào tinh khiết được máy thổi, hút qua màng lọc đặc biệt để tạo thành 1 lớp tế bào đồng đều rồi phết lên lam kính, nhuộm để thu được lam kính có thể quan sát hình ảnh tế bào rõ ràng trên kính hiển vi.</p> | <p>Máy chính</p><p>Phụ kiện tiêu chuẩn</p><p>Huwowbnsg dẫn sử dụng</p> |  | <p><strong>Kích thước</strong>:1000(W) × 810(H) × 650(D)</p><p><strong>Trọng lượng</strong>: 175kg</p><p><strong>Công suất</strong>: 40 test/ 45 phút</p><p><strong>Khay chứa mẫu và lam kính</strong>: Chứa tối đa 40 mẫu trên khay mẫu, Chứa tối đa 40 lam kính trên khay đựng lam kính sau khi chạy</p><p><strong>Barcode</strong>: Sử dụng hệ thống Multibarcode (QR, 3D, 2D…)</p><p><strong>Tải màng lọc: </strong>Khoang màng lọc chứa tối đa 50 màng lọc</p><p><strong>Chế độ lắc và mở nắp lọ mẫu tự động: Có</strong></p><p><strong>Màn hình: </strong>Màn hình cảm ứng LCD, giao diện thân thiện với người sử dụng</p><p><strong>Mẫu: </strong>Tất cả các dịch trong cơ thể: dịch âm đạo, dịch phế quản phổi, dịch hầu họng, dịch chọc tuyến giáp, nước tiểu….</p><p><strong>Điều kiện vận hành: </strong>Nhiệt độ: 15- 32 ͦC , Độ ẩm: 20-60%</p><p><strong>Điều kiện bảo quản: </strong>Nhiệt độ: - 10- 50 ͦC, Độ ẩm: 20-60%</p><p><strong>Nguồn điện: </strong>AC 220/230V, 50/60 Hz</p><p><strong>Công suất tiêu thụ: </strong>Max 1KW</p><p><strong>Tính năng: </strong>Chọn chế độ phù hợp với số lượng tế bào, Cài đặt được thời gian, áp suất hút và thổi</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2021-07-03 | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2021-07-03
2414 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Giắc cắm nhanh dùng trong y tế chuẩn BS | PROBE- O2-REM- BARB | Precision UK Ltd (CPX) | Anh | Precision UK Ltd (CPX) | Anh |  | Công ty Cổ phần Armephaco | Anh | Nhóm null |  |  | 1100000 | f | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Giắc cắm nhanh cho loại khí Oxy</p> | <p>Giắc cắm nhanh cho loại khí Oxy</p> |  | <p>Giắc cắm nhanh cho loại khí Oxy</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-11-13 | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-12-31
2415 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Máy truyền dịch tự động | IPN 56 | SternMed GmbH | Đức | SternMed GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 42000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>TÍNH NĂNG MẠNH MẼ</p><p>&nbsp;Tùy chọn sưởi ấm ống</p><p>&nbsp;Chức năng giám sát CPU kép</p><p>&nbsp;Báo động âm thanh và quang học phong phú</p><p>&nbsp;Chuyển đổi chế độ trọng lượng cơ thể</p><p>&nbsp;Hiển thị áp lực động</p><p>&nbsp;Kẹp đa hướng&nbsp;ngang hoặc dọc</p><p>&nbsp;Giới hạn cảnh báo tắc 3 cấp</p><p>&nbsp;Phát hiện bong bóng bằng siêu âm</p><p>&nbsp;Hiệu chuẩn thiết bị tiêm truyền</p><p>&nbsp;&nbsp;Giao diện cuộc gọi y tá</p><p>&nbsp;Chức năng KVO</p><p>&nbsp;Chức năng giao tiếp không dây</p><p>&nbsp;Chế độ chiếu sáng ban đêm</p><p>&nbsp;Chức năng bù xung thông minh</p><p>&nbsp;Phát hiện cảm biến nhỏ giọt</p><p>&nbsp;Kiểm soát tốc độ nhanh</p><p>&nbsp;Giao diện nguồn DC ngoài</p><p>&nbsp;AC và chỉ báo nguồn bên trong</p><p>&nbsp;Giao diện chuẩn RS232</p><p>&nbsp;1500 hồ sơ lịch sử</p><p>&nbsp;Không thấm nước</p> | <p>VUI LÒNG XEM FILE CHI TIẾT ĐÍNH KÈM</p> |  | <p>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</p> <p>1/Tốc độ dòng chảy</p> <p>2/Tốc độ Bolus</p> <p>3/Tốc độ KVO</p> <p>4/Độ chính xác loại trừ</p> <p>5/Độ chính xác của truyền dịch</p> <p>6/Máy dò bọt</p> <p>7/Hồ sơ lịch sử tiêm truyền</p> <p>8/Thể tích đặt trước</p> <p>9/Hiển thị tổng thể tích được truyền</p> <p>10/Báo động</p> <p>11/Nguồn điện</p> <p>12/Điều kiện hoạt động</p> <p>13/Điều kiện bảo quản</p> <p>14/Chống sốc điện</p> <p>15/Cấp độ chống nước</p> <p>16/Giao tiếp (Tùy chọn)</p> <p>17/Cài đặt chế độ tiêm truyền</p> <p>18/Chế độ truyền</p> <p>19/Trọng lượng :&nbsp;2,5kg (có đế kẹp)</p> <p>20/Kích thước :&nbsp;308mm (chiều rộng) x 140mm (Chiều cao) x 144mm (Độ sâu)</p> <p>21/Thiết bị tiêm truyền :&nbsp;Có thể lưu được 9 loại dịch truyền, độ chính xác của dịch truyền có thể đạt được ± 3% sau khi hiệu chuẩn</p> <p>22/Phạm vi ứng dụng :&nbsp;Với áp suất được tạo ra bởi bơm tiêm truyền để kiểm soát tỷ lệ tiêm và thể tích phân phối của chất lỏng (thuốc, dinh dưỡng tiêm tĩnh mạch) cho bệnh nhân</p> <p>23/Chống chỉ định :&nbsp;Sản phẩm này không áp dụng cho truyền máu</p> <p>CHI TIẾT VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM</p> |  | Pin dự phòng, dây truyền dịch |  | bảo hành 24 tháng, bảo trì sau bảo hành 3 tháng/lần |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-11 | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2021-03-13
2416 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Máy truyền dịch | Top-2300 | Meditop Corp Sdn. Bhd | Malaysia | Top Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Malaysia | Nhóm 4 |  |  | 46500000 | t | Cái | true | 2020-12-28 | 2021-12-28 | <p><strong>MÁY TRUYỀN DỊCH TỰ ĐỘNG</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: Top -2300</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Top - Nhật Bản</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà máy sản xuất: Meditop - Malaysia</p><p>- Xuất xứ: Malaysia</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 Máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 Cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến nhỏ giọt: 01 Cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 Bộ</p><p>- Tài liệu kỹ thuật: 01 Bộ </p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-12-28 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2021-03-20
2417 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương Mini Titanium 4 lỗ chữ L bắc cầu, xiên phải 110 độ | M: R-12-037-02 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2330000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ L bắc cầu, xiên phải 110 độ </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: M: R-12-037-02</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ L bắc cầu, xiên phải 110 độ, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ L bắc cầu, xiên phải 110 độ, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ L bắc cầu, xiên phải 110 độ, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Phụ lục danh mục chi tiết kèm theo</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2418 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Cân | Cân sức khỏe điện tử Omron HN-289 (Xanh) | HN-289 | Omron Healthcare Co., Ltd | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 680000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng để đo trọng lượng cơ thể</p> | <p> 1. Máy chính</p><p>2. Pin CR2032 </p> |  | <ul><li>Loại Pin<span style="color: rgb(51, 51, 51);">CR 2032</span></li><li>Sai số cân nặng<span style="color: rgb(51, 51, 51);">0,1kg</span>,&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">100g</span></li><li>Sai số<span style="color: rgb(51, 51, 51);">100g/0,2lb</span></li><li>Màn hình hiển thị<span style="color: rgb(51, 51, 51);">LCD</span></li><li>Mức cân<span style="color: rgb(51, 51, 51);">5kg - 150kg</span></li><li>Trọng lượng sản phẩm<span style="color: rgb(51, 51, 51);">1,2kg</span></li><li>Kích thước<span style="color: rgb(51, 51, 51);">290mm x 270mm x 22mm</span></li><li>Tải trọng tối đa<span style="color: rgb(51, 51, 51);">150kg</span></li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-04-27
2419 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ | Máy định danh và làm kháng sinh đồ vi khuẩn, vi nấm | BD Phoenix™ M50 Automated Microbiology System | Becton, Dickinson and Company | Mỹ | Becton, Dickinson and Company | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 2415000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-30 | <p>-&nbsp;Hệ thống vi sinh tự động dùng để định danh nhanh và thực hiện kháng sinh đồ</p><p>- Công suất máy: 50 test/lần chạy</p><p>- Định danh dựa trên phương pháp hóa sinh cổ điển, phản ứng màu và huỳnh quang để định danh vi sinh vật.</p><p>- Kháng sinh đồ dựa trên phương pháp vi pha loãng. Liên tục đo sự thay đổi của chỉ thị và độ đục để xác định sự sinh trưởng của vi sinh vật. Dùng kết quả định danh và giá trị MIC để phiên giải kết quả</p> | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Máy chính</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">01 Máy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Bộ phụ kiện chuẩn chạy máy</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 bộ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Bộ lưu điện Santak Online 3kVA</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 bộ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Máy in laser</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 bộ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Bộ hóa chất chạy nghiệm thu máy (1 lần) bao gồm:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Panel Định danh/Kháng sinh đồ vi khuẩn gram dương: 1 hộp (25 panel/hộp)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Panel Định danh/Kháng sinh đồ vi khuẩn gram âm: 1 hộp (25 panel/hộp)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Canh trường định danh- ID broth: 1 hộp<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Canh trường kháng sinh đồ - AST Broth: 1 hộp<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Chỉ thị kháng sinh đồ - AST Indicator: 1 hộp</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 bộ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Ổ điện 6 lỗ</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 bộ</p> </td> </tr> </tbody> </table> | <p>Máy chính: 01 máy và bao gồm mục sau:&nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Bộ phụ kiện chuẩn chạy máy</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 bộ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Bộ lưu điện Santak Online 3kVA</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 bộ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Máy in laser</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 bộ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Bộ hóa chất chạy nghiệm thu máy (1 lần) bao gồm:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Panel Định danh/Kháng sinh đồ vi khuẩn gram dương: 1 hộp (25 panel/hộp)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Panel Định danh/Kháng sinh đồ vi khuẩn gram âm: 1 hộp (25 panel/hộp)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Canh trường định danh- ID broth: 1 hộp<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Canh trường kháng sinh đồ - AST Broth: 1 hộp<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Chỉ thị kháng sinh đồ - AST Indicator: 1 hộp</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 bộ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Ổ điện 6 lỗ</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 bộ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Kết nối LIS 2 chiều</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 lần</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Kết nối Epicenter</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 lần</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Bộ máy tính chạy Epicenter</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 bộ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Hóa chất chạy xác định phương pháp</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 lần</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Vinacontrol</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 lần</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Chuẩn hóa ISO</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">1 lần</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:401px;"> <p>Bảo hành miễn phí 3 năm</p> </td> <td style="width:66px;"> <p align="center">3 năm</p> </td> </tr> </tbody> </table> | <p>-&nbsp;Hệ thống vi sinh tự động dùng để định danh nhanh và thực hiện kháng sinh đồ</p><p>- Công suất máy: 50 test/lần chạy</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-04-15
2420 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy siêu lọc máu liên tục | Máy siêu lọc máu liên tục | Máy lọc máu liên tục Prismaflex | Prismaflex | Gambro Dasco S.p.A | Italy | Gambro Lundia AB | Thụy Điển | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Italy | Nhóm 1 |  |  | 1630000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-04 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị dùng để thực hiện liệu pháp thay thế thận liên tục cho các bệnh nhân suy thận cấp tính hoặc quá tải dịch, liệu pháp trao đổi huyết tương đối với các bệnh nhân được chỉ định loại bỏ các thành phần của huyết tương, hấp phụ đối với trường hợp cần loại bỏ các thành phần bằng phương pháp hấp phụ, lọc máu cho bệnh nhân có tình trạng bệnh cần đào thải CO2 được chỉ định.</p> | <p>'- Máy chính: 01 máy<br /> - Pin dự phòng (tích hợp trong máy): 01 bộ<br /> - Bộ quả lọc máu liên tục&nbsp;dùng cho người lớn: 01 Bộ<br /> - Bộ quả trao đổi huyết tương: 01 Bộ<br /> - Dung dịch thẩm phân/thay thế (5lít/túi): 05 túi</p> <p>- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7<br /> - Bảo hành miễn phí 12 tháng<br /> - Bảo dưỡng miễn phí 12 tháng</p> | <p>'- Máy chính: 01 máy<br /> - Pin dự phòng (tích hợp trong máy): 01 bộ<br /> - Bộ quả lọc máu liên tục&nbsp;dùng cho người lớn: 01 Bộ<br /> - Bộ quả trao đổi huyết tương: 01 Bộ<br /> - Bộ quả lọc hấp phụ Cytokines có gắn Heparin: 01 Bộ<br /> - Dung dịch thẩm phân/thay thế (5lít/túi): 10 túi<br /> - Máy làm ấm máu: 01 Bộ<br /> - Bộ lưu điện UPS 1KVA offline: 01 bộ<br /> - Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7<br /> - Bảo hành 24 tháng<br /> - Bảo dưỡng miễn phí: 36 tháng</p> | <p>Máy lọc máu liên tục Prismaflex có khả năng thực hiện các phương thức điều trị sau: SCUF, CVVH PRE và/hoặc POST, CVVHD, CVVHDF PRE hoặc POST, Trao đổi huyết tương, Lọc hấp phụ than hoạt<br /> - Hệ thống bơm máu &amp; dịch: 6 bơm<br /> - Phạm vi điều chỉnh tốc độ bơm máu: 10 – 450 ml/phút. Sai số 2 – 10 ml/phút. Độ chính xác: +/- 10% tốc độ do người dùng cài đặt<br /> - Kiểm soát dịch lọc: quản lý dịch lọc bằng 4 cân.<br /> - Phương pháp kháng đông: toàn thân với bơm tiêm tích hợp, kháng đông vùng citrate với bơm xylanh canxi.<br /> - Theo dõi áp lực:<br /> &nbsp; &nbsp;+ Áp lực lấy máu ra: -250 đến +450 mmHg, độ chính xác: +/- 15 mmHg<br /> &nbsp; &nbsp;+ Áp lực trả máu về: -50 đến +350 mm Hg, độ chính xác: +/- 15 mmHg<br /> &nbsp; &nbsp;+ Áp lực trước quả lọc: -50 đến +450 mm Hg, độ chính xác: +/- 15 mmHg<br /> &nbsp; &nbsp;+ Áp lực dịch thải: -350 đến +400 mmHg, độ chính xác: +/- 15 mmHg<br /> - Các chức năng an toàn: có máy đọc mã vạch tích hợp để tự động nhận diện loại quả lọc được nạp vào, Cảm biến phát hiện khí bằng siêu âm: phát hiện các bóng khí đơn cỡ 20µl, Phát hiện rò máu.&nbsp;Màn hình cảm ứng màu 12 inch cung cấp tất cả các dữ liệu điều trị liên quan (theo kê đơn, dòng chảy, áp lực), Bộ nhớ lưu trữ lên tới 96 giờ dữ liệu điều trị</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-04 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-04-06
2421 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Open Tray Transfer - 10.8mm with collar | OTT-10.8C | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 1984500 | f | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Dụng cụ chuyển khay mở cho dòng hẹp</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng thép không gỉ 303</li> </ul> | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Dụng cụ chuyển khay mở cho dòng hẹp</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng thép không gỉ 303</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Dụng cụ chuyển khay mở cho dòng hẹp</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng thép không gỉ 303</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | Bộ Y tế | 2020-11-25
2422 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy siêu lọc máu liên tục | Máy siêu lọc máu liên tục | Máy lọc máu liên tục Prismaflex | Prismaflex | Gambro Dasco S.p.A | Italy | Gambro Lundia AB | Thụy Điển | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Italy | Nhóm 1 |  |  | 1630000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị dùng để thực hiện liệu pháp thay thế thận liên tục cho các bệnh nhân suy thận cấp tính hoặc quá tải dịch, liệu pháp trao đổi huyết tương đối với các bệnh nhân được chỉ định loại bỏ các thành phần của huyết tương, hấp phụ đối với trường hợp cần loại bỏ các thành phần bằng phương pháp hấp phụ, lọc máu cho bệnh nhân có tình trạng bệnh cần đào thải CO2 được chỉ định.</p> | <p>'- Máy chính: 01 máy<br /> - Pin dự phòng (tích hợp trong máy): 01 bộ<br /> - Bộ quả lọc máu liên tục&nbsp;dùng cho người lớn: 01 Bộ<br /> - Bộ quả trao đổi huyết tương: 01 Bộ<br /> - Dung dịch thẩm phân/thay thế (5lít/túi): 05 túi</p> <p>- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7<br /> - Bảo hành miễn phí 12 tháng<br /> - Bảo dưỡng miễn phí 12 tháng</p> | <p>'- Máy chính: 01 máy<br /> - Pin dự phòng (tích hợp trong máy): 01 bộ<br /> - Bộ quả lọc máu liên tục&nbsp;dùng cho người lớn: 01 Bộ<br /> - Bộ quả trao đổi huyết tương: 01 Bộ<br /> - Bộ quả lọc hấp phụ Cytokines có gắn Heparin: 01 Bộ<br /> - Dung dịch thẩm phân/thay thế (5lít/túi): 10 túi<br /> - Máy làm ấm máu: 01 Bộ<br /> - Bộ lưu điện UPS 1KVA offline: 01 bộ<br /> - Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7<br /> - Bảo hành 24 tháng<br /> - Bảo dưỡng miễn phí: 36 tháng</p> | <p>Máy lọc máu liên tục Prismaflex có khả năng thực hiện các phương thức điều trị sau: SCUF, CVVH PRE và/hoặc POST, CVVHD, CVVHDF PRE hoặc POST, Trao đổi huyết tương, Lọc hấp phụ than hoạt<br /> - Hệ thống bơm máu &amp; dịch: 6 bơm<br /> - Phạm vi điều chỉnh tốc độ bơm máu: 10 – 450 ml/phút. Sai số 2 – 10 ml/phút. Độ chính xác: +/- 10% tốc độ do người dùng cài đặt<br /> - Kiểm soát dịch lọc: quản lý dịch lọc bằng 4 cân.<br /> - Phương pháp kháng đông: toàn thân với bơm tiêm tích hợp, kháng đông vùng citrate với bơm xylanh canxi.<br /> - Theo dõi áp lực:<br /> &nbsp; &nbsp;+ Áp lực lấy máu ra: -250 đến +450 mmHg, độ chính xác: +/- 15 mmHg<br /> &nbsp; &nbsp;+ Áp lực trả máu về: -50 đến +350 mm Hg, độ chính xác: +/- 15 mmHg<br /> &nbsp; &nbsp;+ Áp lực trước quả lọc: -50 đến +450 mm Hg, độ chính xác: +/- 15 mmHg<br /> &nbsp; &nbsp;+ Áp lực dịch thải: -350 đến +400 mmHg, độ chính xác: +/- 15 mmHg<br /> - Các chức năng an toàn: có máy đọc mã vạch tích hợp để tự động nhận diện loại quả lọc được nạp vào, Cảm biến phát hiện khí bằng siêu âm: phát hiện các bóng khí đơn cỡ 20µl, Phát hiện rò máu.&nbsp;Màn hình cảm ứng màu 12 inch cung cấp tất cả các dữ liệu điều trị liên quan (theo kê đơn, dòng chảy, áp lực), Bộ nhớ lưu trữ lên tới 96 giờ dữ liệu điều trị</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-22 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-04-06
2423 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | THIẾT BỊ LASER ĐIỀU TRỊ | LUMIX® CW | Fisioline S.R.L | Italy | Fisioline S.R.L | Italy | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | Italy | Nhóm 3 |  |  | 832000000 | t | Cái | true | 2021-03-23 | 2022-03-23 | <p>16 W <span style="color: rgb(255, 102, 0);"> </span> 1064nm <span style="color: rgb(255, 0, 0);">650nm</span></p> | <p>16 W <span style="color: rgb(255, 102, 0);"> </span> 1064nm <span style="color: rgb(255, 0, 0);">650nm</span></p> | <p>16 W <span style="color: rgb(255, 102, 0);"> </span> 1064nm <span style="color: rgb(255, 0, 0);">650nm</span></p> | <p>16 W <span style="color: rgb(255, 102, 0);"> </span> 1064nm <span style="color: rgb(255, 0, 0);">650nm</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-23 | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-29
2424 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | ME 102 | ME 102 | KLS-Martin | Đức | KLS-Martin | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 165000000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2022-04-01 | <p>DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN</p> | <p> Tay dao đơn cực KLS Martin 1 Tấm điện cực trung tính KLS Martin 1 Đầu điện cực hình kiếm (Knife electrode) KLS Martin 1 Đầu điện cực hình kim (Needle electrode) KLS Martin 1 Đầu điện cực hình tròn (Ball electrode) KLS Martin 1 Kẹp lưỡng cực KLS Martin 1 Dây nối kẹp lưỡng cực KLS Martin 1 Bàn đạp chân KLS Martin 1 Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh KLS Martin 1 </p> |  | <p> Đặc điểm kỹ thuật chính: &nbsp; Có 2 chế độ cắt đơn cực (Monopolar Cut mode): </p><p> &nbsp;&nbsp;(a) Cắt thuần (Pure), công suất 100W.</p><p> &nbsp;&nbsp;(b) Cắt kết hợp cầu máu (Blend), công suất 90W. Chế độ cầm máu đơn cực (Monopolar Coag): Cầm máu tiếp xúc trực tiếp mô (Contact Coag), công suất 70W. Cầm máu lưỡng cực (BIPOLAR COAG), công suất 80W:</p><p> &nbsp;&nbsp;(a) Chế độ đốt lưỡng cực.</p><p> &nbsp;&nbsp;(b) Chế độ đốt lưỡng cực tự động kích hoạt (auto-bipolar). Chế độ Phẫu thuật vi phẫu (micro-surgery), tự động giảm công suất lại từ 1/3 đến 2/3 công suất cài đặt. Có chức năng tự động chỉnh công suất ngõ ra (Automatic power adjustment) khi sử dụng điện cực khác nhau, tác động loại mô khác nhau và tốc độ cắt khác nhau. Tạo vết cắt nhanh hơn, cầm máu tốt hơn và ít tổn thương mô hơn. Máy được làm mát bằng đối lưu không khí tự nhiên, không sử dụng quạt. Có hệ thống giám sát liên tục bề mặt tiếp xúc của tấm điện cực trung tính (PCS), và tự động dừng máy khi tấm điện cực trung tính không tiếp xúc tốt, tránh các vết bỏng lên bệnh nhân và an tòan cho bác sĩ phẫu thuật. Sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn của Châu Âu: IEC 60601-2-2. </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-04-27 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-04-27
2425 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy siêu lọc máu liên tục | Máy siêu lọc máu liên tục | Máy lọc máu liên tục multiFiltrate | multiFiltrate | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Schweinfurt Plant | Đức | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Đức |  | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | Đức | Nhóm 1 |  |  | 1300000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>MultiFiltrate là máy dùng để lọc máu liên tục, điều trị cho các trường hợp cấp cứu như suy thận cấp, suy đa phủ tạng do tai nạn…..</p><p>MultiFiltrate không chỉ là một máy lọc máu liên tục với dãy phương thức điều trị rộng mà còn cung cấp cho người sử dụng và bệnh nhân sự an toàn, tính chính xác và linh động.</p> | <p>Máy lọc máu liên tục: multiFiltrate – Acute Dialysis Monitor: 01 máy</p> <p>Phụ kiện đi kèm</p> <ul> <li>Tay quay bơm máu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</li> <li>Pin dự phòng (gắn sẵn trong máy, khoảng 15 phút): 01 bộ</li> <li>Bộ làm ấm dịch (gắn sẵn trên máy)&nbsp;: 02 bộ</li> <li>Cây treo dịch truyền&nbsp;&nbsp; : 01 cái</li> </ul> <p>+ Sách hướng dẫn tiếng Anh, tiếng Việt</p> | [7 empty] | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | 2020-11-13 | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | 2021-01-30
2426 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy siêu lọc máu liên tục | Máy siêu lọc máu liên tục | Máy lọc máu liên tục | HF440 | Infomed SA | Thụy Sĩ | Infomed SA | Thụy Sĩ | ["2020","2021","2022"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 2300000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2021-12-01 | <p><strong>MÁY LỌC MÁU LIÊN TỤC</strong></p><p><strong>MODEL: HF440</strong></p> | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng tích hợp: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin dự phòng: 01 cái</p> |  | <p><strong>Các kỹ thuật lọc máu và huyết tương có trên HF440:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>SCUF <em>(Siêu lọc liên tục chậm)</em></strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>CVVH <em>(Siêu lọc máu tĩnh-tĩnh mạch liên tục)</em></strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>HVHF <em>(Thẩm tách máu)</em></strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>CVVHDF <em>(siêu lọc thẩm tách máu tĩnh-tĩnh mạch liên tục)</em></strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>CVVHD <em>(lọc máu tĩnh-tĩnh mạch liên tục)</em></strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>TPE <em>(điều trị trao đổi huyết tương)</em></strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>CPFA <em>(lọc máu hấp phụ kết hợp thay huyết tương)</em></strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>SLEDD <em>(Thẩm tách máu hàng ngày hiệu quả thấp)</em></strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>HP <em>(Lọc máu hấp phụ)</em></strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>DFPP <em>(Chuyển đổi huyết tương có lọc kép)</em></strong></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2020-12-04 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2020-12-04
2427 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | SP100 | Medion Healthcare Pv.t, Ltd. | Ấn Độ | Medion Healthcare Pv.t, Ltd. | Ấn Độ | ["2020","2021"] | Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Vũ | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 25500000 | f | Cái | true | 2021-06-07 | 2021-09-07 | <p class="ql-align-justify">- Màn hình LCD 3.5 inch</p><p class="ql-align-justify">- Pin lithium 11.1/20.000 mAh</p><p class="ql-align-justify">- Tương thích kích cỡ ống tiêm: 5, 10, 20, 30, 50/60</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">- Máy chính</p><p class="ql-align-justify">- Dây nguồn</p><p>- Hướng dẫn sử dụng</p> | [7 empty] | Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Vũ | 2021-06-07 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Vũ | 2021-06-07
2428 | 3. Thiết bị lọc máu | Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO | Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO | Hệ thống máy tim phổi nhân tạo cấp cứu | SP-200 | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Nhật Bản | Terumo Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3570000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2022-01-04 | <p>Thiết bị được dùng để thực hiện quá trình tao đổi Oxy ở bên ngoài cơ thể&nbsp;nhằm hỗ trợ và duy trì chức năng sống ở các bệnh nhận suy tuần hoàn như: Shock tim do nhồi máu cơ tim cấp, shock nhiễm trùng kết hợp với bệnh lý cơ tim,&nbsp;Viêm cơ tim cấp, thay thế tim phổi trong cấy thiết bị trợ thất hoặc ghép tim, phòng ngừa suy thất phải sau cấy VAD, tăng áp động mạch phổi… hoặc suy hô hấp nặng như: Hội chứng suy hô hấp cấp ARDS, Suy hô hấp có tăng thán khí, Ghép phổi, Cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn…</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-04 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-04
2429 | 3. Thiết bị lọc máu | Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO | Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO | Hệ thống máy tim phổi nhân tạo cấp cứu | SP-200 | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Nhật Bản | Terumo Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3570000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2020-12-03 | <p>Thiết bị được dùng để thực hiện quá trình tao đổi Oxy ở bên ngoài cơ thể&nbsp; nhằm hỗ trợ và duy trì chức năng sống ở các bệnh nhận suy tuần hoàn như: Shock tim do nhồi máu cơ tim cấp, shock nhiễm trùng kết hợp với bệnh lý cơ tim,&nbsp; Viêm cơ tim cấp, thay thế tim phổi trong cấy thiết bị trợ thất hoặc ghép tim, phòng ngừa suy thất phải sau cấy VAD, tăng áp động mạch phổi… hoặc suy hô hấp nặng như: Hội chứng suy hô hấp cấp ARDS, Suy hô hấp có tăng thán khí, Ghép phổi, Cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn…</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-11-03 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-12-03
2430 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy Laser Excimer | Bộ lọc khí Halogen 10033907 | 10033907 | WaveLight GmbH | Đức | Alcon Laboratories, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 40000000 | t | Bộ | true | 2021-05-11 | 2022-12-31 | <p> Hình trụ tròn</p><p> - Kích thước: Chiều dài 30 cm ± 0.1, đường kính 5 cm ±0.1</p><p> - Trọng lượng:≤ 0,6 kg</p><p> - Kết cấu vật liệu:Nhôm</p><p> Hoặc đặc tính kỹ thuật tương đương là tương thích với máy mổ tật khúc xạ Allegretto Wave Eye</p><p> </p> | <p> Hình trụ tròn</p><p> - Kích thước: Chiều dài 30 cm ± 0.1, đường kính 5 cm ±0.1</p><p> - Trọng lượng:≤ 0,6 kg</p><p> - Kết cấu vật liệu:Nhôm</p><p> Hoặc đặc tính kỹ thuật tương đương là tương thích với máy mổ tật khúc xạ Allegretto Wave Eye</p><p> </p> |  | <p> Hình trụ tròn</p><p> - Kích thước: Chiều dài 30 cm ± 0.1, đường kính 5 cm ±0.1</p><p> - Trọng lượng:≤ 0,6 kg</p><p> - Kết cấu vật liệu:Nhôm</p><p> Hoặc đặc tính kỹ thuật tương đương là tương thích với máy mổ tật khúc xạ Allegretto Wave Eye</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-05-11 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-05-11
2431 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải EasyLyte Plus Na/K/Cl | EasyLyte Plus Na/K/Cl analyzer 2014 | Medica Corporation, Mỹ | Mỹ | Medica Corporation, Mỹ | Mỹ | ["2020"] | Công ty TNHH Vạn Niên | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 230000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-05 | 2022-04-05 | <p class="ql-align-justify"><strong>1.&nbsp;Dễ sử dụng</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Sử dụng rất đơn giản, vận hành theo màn hình hiển thị và lựa chọn lệnh bằng hai phím Yes và No</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Mẫu bệnh phẩm có nhiều dạng: Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương hoặc mẫu nước tiểu</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;In kết quả tự động trong thời gian &lt; 60 giây</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Chuẩn máy tự động hoặc khi có yêu cầu</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Tự động rửa đầu kim</p><p class="ql-align-justify"><strong>2.&nbsp;Dễ bảo trì</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Tất cả hoá chất được chứa trong một hộp dung dịch chuyên dùng cho máy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Tất cả chất thải cũng được chứa luôn trong hộp dung dịch trên, không thải ra môi trường bên ngoài, tránh gây ô nhiễm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Các điện cực dùng một lần</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Kiểu dáng thiết kế thuận tiện đơn giản, bảo trì dễ dàng và nhanh tróng</p><p class="ql-align-justify"><strong>3.&nbsp;Tính kinh tế</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Giá cả hợp lý</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Chi phí cho một xét nghiệm thấp</p><p class="ql-align-justify"><strong>4.&nbsp;&nbsp;Các model sẵn có</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;EasyLyte Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;EasyLyte Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>/Cl<sup>-</sup></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;EasyLyte Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>/Li<sup>+</sup></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;EasyLyte Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>/Ca<sup>++</sup>/pH</p><p class="ql-align-justify"><strong>5.&nbsp;Máy in nhiệt bên trong</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;In kết quả bệnh nhân, giá trị chuẩn, dữ liệu kiểm tra chất lượng và tổng hợp kết quả (hàng ngày/hàng tuần/tất cả), đánh dấu những kết quả bất thường.</p><p class="ql-align-justify"><strong>6.&nbsp;Kích thước và trọng lượng</strong></p><p>Rộng 9.5”(24cm), Cao 16.5” (42cm), Dày 8.0” (20cm), Nặng: 13 lbs (5.8kg)</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Điện cực Na</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Điện cực K</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Điện cực Cl</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Điện cực tham chiếu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hóa chất máy điện giải</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ giấy in nhiệt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước rửa máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây cáp nguồn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>1. Phân loại CLIA: Độ phức tạp vừa phải</p><p>2. Mẫu bệnh phẩm: Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu</p><p>3. Dung lượng mẫu: 100mL máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, 60mL ống mao dẫn hoặc 400mL nước tiểu pha loãng (1:10)</p><p>4. Phương thức đo: Đo trực tiếp bằng điện cực chọn lọc Ion (ISE)</p><p>5. Giải đo:</p><p>Máu: Na<sup>+</sup>: 200 – 200 mmol/L, K<sup>+</sup>: 0.2 – 40 mmol/L, Cl<sup>-</sup>: 25 – 200 mmol/L, Li<sup>+</sup>: 0.2 – 5.0 mmol/L, Ca<sup>++</sup>: 0.1 – 6.0 mmol/L, pH: 6.0 – 8.0 Units</p><p>Nước tiểu: Na<sup>+</sup>: 25 – 1000 mmol/L, K<sup>+</sup>: 1.0 – 500 mmol/L, Cl<sup>-</sup>: 25 – 500 mmol/L</p><p>6. Độ chi tiết hiển thị kết quả: Na<sup>+</sup>: 0.1 mmol/L, K<sup>+</sup>: 0.01 mmol/L, Cl<sup>-</sup>: 0.1 mmol/L, Li<sup>+</sup>: 0.01 mmol/L, Ca<sup>++</sup>: 0.01 mmol/L, pH: 0.005 units</p><p><strong>Na</strong><sup><strong>+</strong></sup><strong>/K</strong><sup><strong>+</strong></sup>: Thời gian phân tích (mẫu máu): 55 giây, Chế độ nước tiểu: Có, Thời gian phân tích (nước tiểu): 90 giây, EasySampler: Có, Ống mao dẫn: Có,</p><p><strong>Na</strong><sup><strong>+</strong></sup><strong>/K</strong><sup><strong>+</strong></sup><strong>/Cl</strong><sup><strong>-</strong></sup>: Thời gian phân tích (mẫu máu): 55 giây, Chế độ nước tiểu: Có, Thời gian phân tích (nước tiểu): 90 giây, EasySampler: Có, Ống mao dẫn: Có.</p><p><strong>Na</strong><sup><strong>+</strong></sup><strong>/K</strong><sup><strong>+</strong></sup><strong>/Li</strong><sup><strong>+</strong></sup>: Thời gian phân tích (mẫu máu): 55 giây, Chế độ nước tiểu: Có, Thời gian phân tích (nước tiểu): 90 giây, EasySampler: Có, Ống mao dẫn: Có.</p><p><strong>Na</strong><sup><strong>+</strong></sup><strong>/K</strong><sup><strong>+</strong></sup><strong>/Ca</strong><sup><strong>++</strong></sup><strong>/pH: </strong>Thời gian phân tích (mẫu máu): 60 giây, Chế độ nước tiểu: Không, Thời gian phân tích (nước tiểu): N/A, EasySampler: Không, Ống mao dẫn: Không.</p><p>Lưu trữ số liệu: Kết quả bệnh nhân: Lưu trữ được 128 kết quả, Kết quả QC ở 3 mức (Thấp, bình thường, cao), lên đến 20 kết quả cho mỗi mức.</p><p>Chuẩn máy: Tự động hoặc theo yêu cầu</p><p>Đầu ra: Hiển thị 128x64 pixel, Máy in nhiệt 24 cột, Cổng kết nối RS-232, cổng EasySampler</p><p>Môi trường hoạt động: 15 – 32<sup>0</sup>C (60 – 90<sup>0</sup>F), độ ẩm &lt; 85%</p><p>Nguồn điện: 100-240 VAC 50/60 Hz, 0.8A</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-05 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-27
2432 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Hệ thống tim phổi nhân tạo | Hệ thống tim phổi nhân tạo | S5 | LivaNova Deutschland GmbH | Đức | LivaNova Deutschland GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh | Đức | Nhóm 3 |  |  | 10000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-13 | 2022-12-31 | <p>Máy tim phổi nhân tạo ( hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể) là thiết bị được sử dụng để thay thế tạm thời chức năng của tim và phổi trong phẫu thuật tim hở. Máy có các bơm để bơm máu qua các ống dẫn thay thế cho chức năng của tim, các bộ phận kiểm soát áp lực, nhiệt độ, bọt khí trong quá trình chạy tuần hoàn ngoài cơ thể, có bộ phận điều chỉnh oxy, quản lý việc thẩm thấu oxy vào máu của cơ thể thay thế cho chức năng của phổi.&nbsp;</p> | <p>Khung giá đỡ hệ thống: 01 bộ </p><p>Đèn Led soi sáng cho vị trí lắp phổi nhân tạo: 01 cái </p><p>Bơm máu dạng trục lăn loại đầu to đường kính khoảng 150mm: 03 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Bơm máu dạng trục lăn đôi loại đầu nhỏ đường kính khoảng 85mm: 01 bộ &nbsp;(2 bơm)</p><p>Bơm máu ly tâm kèm bộ điều khiển, cảm biến lưu lượng và phụ kiện: 01 bộ</p><p>Bộ điều khiển và hiển thị trung tâm: 01 bộ</p><p>Bộ phận kiểm soát áp lực: 01 bộ</p><p>Bộ phận phát hiện bọt khí: 01 bộ</p><p>Bộ phận kiểm soát mức dịch: 01 bộ </p><p>Bộ phận kiểm soát nhiệt độ: 01 bộ</p><p>Kẹp tĩnh mạch điện tử: 01 cái </p><p>Bộ trộn khí cơ học và dây dẫn khí, dây dẫn oxy: 01 bộ</p><p>Bộ phận theo dõi khí máu (SVO2, Hct và nhiệt độ tĩnh mạch): 01 bộ</p><p>Khay đựng đá lạnh: 01 cái</p><p>Khay đựng đồ nằm ngang: 01 cái</p><p>Tấm chắn bảo vệ màn hình hiển thị bơm: 01 cái</p><p>Phần mềm quản lý dữ liệu: 01 phần mềm</p><p>Bộ lưu điện tích hợp: 01 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Máy trao đổi nhiệt 3 đường nước: 01 cái </p><p>Bộ chăn trao đổi nhiệt và dây nối với máy trao đổi nhiệt: 01 bộ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Bộ phận quay tay bơm dự phòng khi mất điện: 02 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p>Khung giá đỡ hệ thống: 01 bộ </p><p>Đèn Led soi sáng cho vị trí lắp phổi nhân tạo: 01 cái </p><p>Bơm máu dạng trục lăn loại đầu to đường kính khoảng 150mm: 03 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Bơm máu dạng trục lăn đôi loại đầu nhỏ đường kính khoảng 85mm: 01 bộ &nbsp;(2 bơm)</p><p>Bơm máu ly tâm kèm bộ điều khiển, cảm biến lưu lượng và phụ kiện: 01 bộ</p><p>Bộ điều khiển và hiển thị trung tâm: 01 bộ</p><p>Bộ phận kiểm soát áp lực: 01 bộ</p><p>Bộ phận phát hiện bọt khí: 01 bộ</p><p>Bộ phận kiểm soát mức dịch: 01 bộ </p><p>Bộ phận kiểm soát nhiệt độ: 01 bộ</p><p>Kẹp tĩnh mạch điện tử: 01 cái </p><p>Bộ trộn khí cơ học và dây dẫn khí, dây dẫn oxy: 01 bộ</p><p>Bộ phận theo dõi khí máu (SVO2, Hct và nhiệt độ tĩnh mạch): 01 bộ</p><p>Khay đựng đá lạnh: 01 cái</p><p>Khay đựng đồ nằm ngang: 01 cái</p><p>Tấm chắn bảo vệ màn hình hiển thị bơm: 01 cái</p><p>Phần mềm quản lý dữ liệu: 01 phần mềm</p><p>Bộ lưu điện tích hợp: 01 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Máy trao đổi nhiệt 3 đường nước: 01 cái </p><p>Bộ chăn trao đổi nhiệt và dây nối với máy trao đổi nhiệt: 01 bộ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Bộ phận quay tay bơm dự phòng khi mất điện: 02 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh | 2021-04-13 | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh | 2021-04-13
2433 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Máy phân tích khí máu | i-Smart 300 | i-SENS, Inc. | Hàn Quốc | i-SENS, Inc. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 350000000 | t | Cái | true | 2020-11-24 | 2022-12-31 | <p><strong style="color: black;">MÁY PHÂN TÍCH KHÍ MÁU </strong></p><p><span style="color: black;"> * Model: i-Smart 300 (ABG)</span></p><p><span style="color: black;"> * Hãng sản xuất: i-SENS, Inc </span></p><p><span style="color: black;"> * Nước sản xuất: Hàn Quốc</span></p><p><span style="color: black;"> * Năm sản xuất: 2020</span></p><p><span style="color: black;"> * Máy mới 100%</span></p><p><span style="color: black;"> * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE</span></p> | <p><span style="color: black;">- Bộ adaptor nguồn</span></p><p><span style="color: black;"> - Máy in nhiệt bên trong </span></p><p><span style="color: black;"> - Pin Li ion Cells bên trong máy</span></p><p><span style="color: black;"> - Một hộp cartridge ( tặng kèm theo máy )</span></p><p><span style="color: black;"> - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh - Việt</span></p> | <p><span style="color: black;">- Bộ adaptor nguồn</span></p><p><span style="color: black;"> - Máy in nhiệt bên trong </span></p><p><span style="color: black;"> - Pin Li ion Cells bên trong máy</span></p><p><span style="color: black;"> - Một hộp cartridge ( tặng kèm theo máy )</span></p><p><span style="color: black;"> - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh - Việt</span></p> | <p><strong style="color: black;">Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p><span style="color: black;"> - Range đo</span></p><p><span style="color: black;"> PH: 6.500 – 8.000&nbsp;PCO2: 5.0 – 150mmHg&nbsp;PO2: 5 – 700mmHg</span></p><p><span style="color: black;"> cNa+ : 80 – 200mmol/l&nbsp;cK+ : 1.0 – 20mmol/l&nbsp;&nbsp;cCl- : 50 – 150mmol/l</span></p><p><span style="color: black;"> cCa2+ : 0.25 – 5.0mmol/l HCT : 10 – 70%</span></p><p><span style="color: black;"> - Loại mẫu:&nbsp;Máu toàn phần Heparinized</span></p><p><span style="color: black;"> - Thể tích hút mẫu:&nbsp;80µl</span></p><p><span style="color: black;"> - Thời gian phân tích: 50s</span></p><p><span style="color: black;"> - Chế độ Calibration:&nbsp;Tự động hoặc bằng tay</span></p><p><span style="color: black;"> - Kích thước máy:&nbsp;257W&nbsp;x 394H x 252D mm 7.1Kg</span></p><p><span style="color: black;"> - Máy tính:&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPU 1.6Ghz,&nbsp;Ram 2GB,&nbsp;flash storage 8GB</span></p><p><span style="color: black;"> - Hệ điều hành:&nbsp;Windows Embedded Standard 7</span></p><p><span style="color: black;"> - Màn hình:&nbsp;&nbsp;TFT LCD touch 8inch</span></p><p><span style="color: black;"> - Máy in:&nbsp;Thermal printer 2inch</span></p><p><span style="color: black;"> - Điện áp:&nbsp;&nbsp;100-240v, 50/60Hz </span></p><p><span style="color: black;"> - Bộ chuyển điện:&nbsp;DC 24v, 2.7A</span></p><p><span style="color: black;"> - Pin: Tối đa 02 tiếng</span></p><p><span style="color: black;"> - Các cổng giao tiếp: Barcode scanner, 4 USB, RS232, RJ45, VGA port</span></p><p><span style="color: black;"> - Cartridge: bảo quản 15 – 25 độ C trong 06 tháng từ ngày sản xuất</span></p><p><span style="color: black;"> 100 tests / 2weeks, 3weeks</span></p><p><span style="color: black;"> 200 tests / 2weeks, 3weeks</span></p><p><span style="color: black;"> 300 tests / 2weeks, 3weeks</span></p> | <p>Bảo hành, sửa chữa</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-24 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-12-01
2434 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải EasyLyte Expand | EasyLyte Expand Na/K/Cl/Ca/Li analyzer 2030 | Medica Corporation, Mỹ | Mỹ | Medica Corporation, Mỹ | Mỹ |  | Công ty TNHH Vạn Niên | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>Máy xét nghiệm điện giải EasyLyte Expand</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Điện cực Na</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Điện cực K</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Điện cực Cl</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Điện cực Ca</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Điện cực tham chiếu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hóa chất máy điện giải</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ giấy in nhiệt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước rửa máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây cáp nguồn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng</p> |  | <ol><li class="ql-align-justify"><strong>Dễ sử dụng</strong></li></ol><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng rất đơn giản, vận hành theo màn hình hiển thị và lựa chọn lệnh bằng hai phím Yes và No</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mẫu bệnh phẩm có nhiều dạng: Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;In kết quả tự động trong thời gian &lt; 60 giây</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chuẩn máy tự động hoặc khi có yêu cầu</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động rửa đầu kim</p><ol><li class="ql-align-justify"><strong>Dễ bảo trì</strong></li></ol><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả hoá chất được chứa trong một hộp dung dịch chuyên dùng cho máy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả chất thải cũng được chứa luôn trong hộp dung dịch trên, không thải ra môi trường bên ngoài, tránh gây ô nhiễm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các điện cực dùng một lần</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu dáng thiết kế thuận tiện đơn giản, bảo trì dễ dàng và nhanh tróng</p><ol><li class="ql-align-justify"><strong>Tính kinh tế</strong></li></ol><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá cả hợp lý</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chi phí cho một xét nghiệm thấp</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vạn Niên | 2020-11-26 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-27
2435 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | EasyBlood Gas | EasyBloodGas analyzer 6001 | Medica Corporation, Mỹ | Mỹ | Medica Corporation, Mỹ | Mỹ |  | Công ty TNHH Vạn Niên | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 420000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-20 | 2021-11-20 | <p>Máy xét nghiệm khí máu</p><p>Model: EasyBlood Gas</p><p>Hãng/ Nước sản xuất: Medica/ Mỹ</p><p><strong>Cấu hình</strong></p><p>- 01 máy chính</p><p>- 01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn</p><p>- 01 Sách Hướng dẫn sử dụng</p> | <p><strong>Cấu hình</strong></p><p>- 01 máy chính</p><p>- 01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn</p><p>- 01 Sách Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p><strong>Cấu hình</strong></p><p>- 01 máy chính</p><p>- 01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn</p><p>- 01 Sách Hướng dẫn sử dụng</p><p>Máy xét nghiệm khí máu EasyBlood Gas dễ sử dụng, dễ bảo trì, dễ quản lý dữ liệu.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vạn Niên | 2020-11-20 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2020-11-20
2436 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang nhũ ảnh | Máy X quang chụp nhũ ảnh 2D kỹ thuật số | Selenia Dimensions (2D) | Hologic, Inc. | Mỹ | Hologic, Inc. | Mỹ |  | Công ty Cổ phần Y tế SCP | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 7500000000 | f | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy X quang chụp nhũ ảnh 2D kỹ thuật số</p> | <p><strong>Cấu hình cơ bản bao gồm:</strong></p> <p>1. Bộ cảm biến kỹ thuật số thu nhận ảnh: 01 cái</p> <p>2. Nguồn phát: 01 bộ</p> <p>3. Bóng X-quang: 01 cái</p> <p>4. Bucky/ Grid: 01 cái</p> <p>5. Hệ thống nén (Bao gồm bàn nén): 01 cái</p> <p>6. Cánh tay C: 01 cái</p> <p>7. Bộ phóng đại 1,8x: 01 cái</p> <p>8. Trạm thu nhận và xử lý hình ảnh bao gồm:</p> <p><em>- Máy tính: 01 bộ</em></p> <p><em>- Màn hình 21 inch: 01 cái</em></p> <p><em>- Chuột, bàn phím: 01 bộ</em></p> <p><em>- Phần mềm hiển thị và xử lý ảnh: 01 bộ</em></p> <p>9. Bộ phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:</p> <p><em>- Kính chì 203 x 84 cm (tương đương 0,5 mm Pb): 01 cái</em></p> <p><em>- Công tắc chụp chân (foot switch): 01 bộ</em></p> <p><em>- Tấm che cằm: 01 cái</em></p> <p><em>- Bàn đạp 2 chức năng: 01 bộ</em></p> <p>10. Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Y tế SCP | 2020-10-31 | Bộ Y tế | 2020-11-25
2437 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy khử khuẩn không khí bằng UV, loại cố định 300m3/ giờ | AF100.UV | Hycare Medical | Pháp | Hycare Medical | Pháp | ["2021"] | CÔng ty TNHH Thương mai và đầu tư Hùng Đức |  | Nhóm null |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-15 | 2022-04-15 | <p>.....</p> | <p>....</p> |  | <p>......</p> | [5 empty] | CÔng ty TNHH Thương mai và đầu tư Hùng Đức | 2021-04-15 | CÔng ty TNHH Thương mai và đầu tư Hùng Đức | 2021-04-15
2438 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh âm sâu ≤ - 30 độ C | Tủ bảo quản sinh phẩm -40oC | DW-40W380 | Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd | Trung Quốc | Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 58000000 | t | Chiếc | true | 2021-07-03 | 2021-10-05 | <p><strong style="color: rgb(0, 128, 0);">Tủ bảo quản sinh phẩm -40oC 380 lít (kiểu ngang)</strong></p><p><strong>Model:&nbsp;</strong><strong style="color: rgb(255, 0, 0);">DW-40W380</strong></p><p>Hãng sản xuất: Haier Biomedical Co., Ltd (đạt tiêu chuẩn WHO, GPM, ISO, CE...)</p><p>Lắp ráp tại: Trung Quốc</p> | <p><strong style="color: rgb(0, 128, 0);"><em><u>Chức năng:</u></em></strong></p><p>- Máy nén khí nhiệt độ thấp độ tin cậy và hiệu quả cao</p><p>- Chất làm lạnh ổn định về mặt hóa học, không chứa CFC, có sẵn trên thị trường và an toàn với môi trường.</p><p>- Quạt làm mát được bôi trơn vĩnh viễn để đảm bảo an toàn và tuổi thọ, bọt cách nhiệt mật độ cao cho nhiệt độ bảo quản ổn định và lâu dài</p><p>- Hệ thống làm lạnh thiết kế tối ưu hóa hiệu quả làm lạnh và độ đồng đều nhiệt độ.</p><p>- Điều khiển vi xử lý, màn hình kỹ thuật số, nhiệt độ có thể điều chỉnh trong dải -20°C~-40°C</p><p>- Màn hình kỹ thuật số LCD để quan sát rõ ràng</p><p>- Thiết kế khả năng chịu điện áp rộng với dải điện áp áp dụng 198 ~ 252 V / AC</p><p>- An toàn:</p><p>+ Nhiều cảnh báo sự cố để phát hiện nhiệt độ cao / thấp, lỗi cảm biến và mất điện</p><p>+ Hai loại chỉ báo: âm thanh và đèn nhấp nháy</p><p>+ Khóa cửa an toàn</p><p>+ Cổng truy cập ø25mm tiêu chuẩn để kiểm tra</p><p>+ Thiết kế bên trong bằng vật liệu chống ăn mòn</p><p>+ Thích hợp cho nhiều loại giỏ đựng</p><p><strong style="color: rgb(0, 128, 0);"><em><u>Cung cấp bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn</p><p>- Tài liệu HDSD</p> |  | <p><strong style="color: rgb(0, 128, 0);"><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>- Kiểu tủ nằm ngang, 1 cửa kín</p><p>- Phân loại an toàn khí hậu: SN&nbsp;N</p><p>- Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp</p><p>- Chế độ rã Đông: thủ công</p><p>- Môi chất làm lạnh: không chứa CFC</p><p>- Độ ồn: 45 dB (A)</p><p>- Dải nhiệt độ điều khiển:&nbsp;<strong>-20oC tới -40oC</strong></p><p>- Khả năng làm lạnh tối đa:&nbsp;<strong>-40oC</strong></p><p>- Bộ điều khiển vi xử lý</p><p>- Màn hình hiển thị LCD</p><p>-&nbsp;<strong>Dung tích tủ: 380 lít</strong></p><p>- Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 1375 x 453 x 640 mm</p><p>- Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 1554 x 724 x 838 mm</p><p>- Trọng lượng tủ: 82kg</p><p>- Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz</p><p>- Công suất: 550W</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-07-03
2439 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang C-Arm | Máy X- quang C arm di động | RADIUS S-9 DIM | Intermedical S.r.l | Italy | Intermedical S.r.l | Italy | ["2021"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Italy | Nhóm 3 |  |  | 3900000000 | t | Cái | true | 2021-04-15 | 2022-04-15 | <p>Máy X-quang C-arm di động</p><p>Năm sản xuất&nbsp;: Năm 2021 trở về sau</p><p>- Chất lượng máy&nbsp;: Mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng&nbsp;&nbsp;: ISO 9001; ISO 13485, CE</p><p>- Nguồn cung cấp&nbsp;: 1 pha, 220V, 50 Hz</p> | <p><strong>Máy X-quang C-arm hoàn chỉnh bao gồm:</strong></p><p>Xe đẩy có gắn cánh tay chữ C</p><p>Nguồn phát tia X và bảng điều khiển&nbsp;</p><p>Bóng X quang&nbsp;</p><p>Bộ chuẩn trực chùm tia&nbsp;</p><p>Bộ tăng sáng ba trường nhìn 9/6/4 inch </p><p>Màn hình quan sát 24 inch&nbsp;</p><p>Công tắc chụp tay</p><p>Công tắc chân điều khiển chiếu/chụp</p><p>Bộ xử lý ảnh số hoá&nbsp;</p><p>Máy in</p><p>Áo chì cho kỹ thuật viên</p><p>Cổ chì cho kỹ thuật viên</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh/Việt)</p> |  | <p><strong>1. Xe đẩy có gắn cánh tay chữ C</strong></p><p>Dịch chuyển theo chiều dọc của C-arm 500 mm&nbsp;</p><p>Dịch chuyển theo chiều ngang của C-arm Bằng tay, 210 mm</p><p>C-arm quay quanh trục ngang ± 270°</p><p><strong>2.Nguồn phát tia và bảng điều khiển</strong></p><p>Công suất tối đa 3.5 kW</p><p>Tần số hoạt động của tủ điều khiển 40 kHz</p><p>Dải điện áp bóng 40~110kV&nbsp;</p><p><span style="color: black;">Dòng tối đa trong chế độ chụp: </span>25 mA</p><p><strong>3. Bóng X quang</strong></p><p>Công suất tối đa: 3.5kW (100kV, 35mA)</p><p>Kiểu anode: Cố định</p><p>Tâm tiêu điểm:&nbsp; 0,5 / 1,5 mm</p><p>Góc đích anode:12°</p><p><strong>4. Bộ chuẩn trực chùm tia:</strong></p><p>Kiểu:Bộ chuẩn trực IRIS</p><p><strong>5. Bộ tăng sáng&nbsp;</strong></p><p><em><u>Ống tăng sáng</u></em></p><p>Số tr­ường 3 (9” / 6” / 4.5”)</p><p>Cỡ trường đầu vào hữu ích&nbsp; 230 mm tối thiểu</p><p>Độ phân giải trung tâm 48/56/66 lp/cm</p><p><strong>6. Màn hình quan sát LCD&nbsp;</strong></p><p>Kiểu&nbsp;&nbsp;LCD TFT 24”</p><p>Tỷ lệ tương phản&nbsp; 1000:1&nbsp;</p><p>Độ phân giải&nbsp;1920 x 1200 điểm ảnh&nbsp;</p><p>Màu hiển thị&nbsp; 16 triệu màu&nbsp;</p><p><strong>7. Bộ xử lý ảnh số hoá&nbsp;</strong></p><p>Xử lý ảnh:&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh ảnh bằng tay / tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh độ sáng và độ tương phản</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xoay, đảo ảnh, đảo thang xám</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc đệ quy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xoá ảnh </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tăng cường viền ảnh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoom ảnh </p><p>Lưu bệnh nhân&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-04-15 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-04-15
2440 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Robot phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi Dex Robot | E-1301 | Dex Surgical | Pháp | Dex Surgical | Pháp |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 7900000000 | t | Bộ | true | 2021-04-27 | 2021-12-31 | <p>Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi Dex robot cầm tay dùng trong phẫu thuật nội soi với các đầu dụng cụ chuyển động linh hoạt và góc xoay không giới hạn giúp các bác sĩ phẫu thuật nội soi phẫu thuật chính xác, thoải mái không đau và mỏi tay, dễ điều khiển và dễ dàng tiếp cận các khoảng hẹp khó thao tác, có thể hấp tiệt trùng và dùng lại nhiều lần</p><p>- Được sử dụng trong phẫu thuật nội soi các mô mềm,</p><p>-Được thiết kế dành riêng cho các bác sĩ phẫu thuật nội soi sử dụng phối hợp cùng với hệ thống thiết bị phẫu thuật nội soi sẵn có của cơ sở y tế.</p> | <p>Cấu hình mỗi bộ bao gồm:</p><p>- 01 Bộ điều khiển&nbsp;</p><p>- 01 Tay cầm điều khiển cánh tay Robot&nbsp;</p><p>- 01 Cánh tay Robot với đầu kìm kẹp kim, 40 lần sử dụng, giao kèm với 40 măng sông bảo vệ</p><p>- 01 Cánh tay Robot với đầu kéo đơn cực, 20 lần sử dụng, giao kèm với 20 măng sông bảo vệ</p> |  | <p>Thông số kỹ thuật:</p><p>- Bộ điều khiển: sử dụng nguồn điện 220V/50Hz cung cấp nguồn cho các mô tơ truyền động, hiển thị tình trạng của thiết bị&nbsp;</p><p>- Tay cầm điều khiển có khớp xoay, truyền động bằng điện, thiết kế phù hợp thuận tiện cầm tay khi mổ</p><p>- Các tay dụng cụ (kìm/ kẹp/ kéo) với đầu xa chuyển động 07 cấp độ tự do, góc xoay không giới hạn, gập góc sang hai bên -65°, + 65° so với trục, dụng cụ có độ cứng cao giúp phẫu thuật chính xác, dễ điều khiển và tiếp cận các khoảng hẹp</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-04-27 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-04-27
2441 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy tiệt trùng NIHOPHAWA-OS260 | NIHOPHAWA-OS260 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 160000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p> <ul> <li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; màn hình hiển thị đèn LED số</p> <ul> <li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li> <li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li> <li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li> <li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li> <li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 1 máy</li> <li>Phụ kiện tiêu chuẩn:</li> </ul> <ul> <li>Khay đựng vật sấy, bằng Inox SUS304: 01 cái</li> <li>Dây cáp nguồn: 01 cái</li> <li>Dây nối đất: 02 m</li> <li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 1 quyển</li> <li>Quy trình vận hành: 01 tờ (dán trên máy)</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
2442 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Hệ thống phân tích HLA | Labscan3DTM | Labscan 3D | Luminex Corporation | Mỹ | One Lambda, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH CA NA RO | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 5000000000 | t | Cái | true | 2021-03-04 | 2021-12-31 | <p><u style="color: black;">Hệ thống LABScan 3D bao gồm:</u></p><p>1. Máy chính</p><p>2. Máy tính điều khiển</p><p>3. Phần mềm điều khiển và phân tích kết quả.</p><p>4. Bộ hiệu chuẩn máy</p><p><span style="color: black;">. Hóa chất và vật tư tiêu hao</span></p> | <p><span style="color: black;">- Hệ thống mở cho các nghiên cứu về Genomicvà Proteomic</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;- Phù hợp trong nghiên cứu và trong chẩn đoán ứng dụng.</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;- Phân tích đa mục tiêu, lên đến 500 mục tiêu/phân tích cho 1 test.</span></p><p><br></p><p>-<span style="color: black;"> Giảm thiểu thể tích mẫu yêu cầu.</span></p><p><br></p><p><br></p><p><span style="color: black;">&nbsp;- Tiết kiệm hóa chất, chi phí và công lao động.</span></p><p><span style="color: black;">- Tương thích với tất cả các kit hiện có trên thị trường </span></p><p><span style="color: black;">-Cho phép mở rộng nhiều ứng dụng.</span></p><p><span style="color: black;">- Ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:Phân tích HLA Typing, kháng thể kháng HLA ( DSA), tiền mẫn cảm, Crossmatch, biểu hiện&nbsp;truyền tín hiệu tế định kiểu gen, bệnh tự miễn, xác định u chẩn đoán ung thư các bệnh lý do dị ứng, các bệnh lý tim mạch, các bệnh lý do rối loạn chuyển hóa,các bệnh nhiễm do tác nhân virut, vi khuẩn, ký sinh trùng...</span></p><p><br></p><p>&nbsp;- Cun</p><p><br></p><p>- Cho<span style="color: black;"> phép sử dụng linh hoạt tất cả các kit dựa trên công nghệ xMAP hoặc quy trình tự phát triển.g cấp thêm nhiều thông tin về tương tác giữa các mục tiêu phân tích trong cùng một mẫu.</span></p> |  | <p><u style="color: black;">Hệ thống LABScan 3D bao gồm:</u></p><p>1. Máy chính</p><p>2. Máy tính điều khiển</p><p>3. Phần mềm điều khiển và phân tích kết quả.</p><p>4. Bộ hiệu chuẩn máy</p><p><span style="color: black;">5. Hóa chất và vật tư tiêu hao</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH CA NA RO | 2021-03-04 | CÔNG TY TNHH CA NA RO | 2021-06-17
2443 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu hoàn toàn tự động Clinitek Novus | Clinitek Novus | Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Ltd. | Anh | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHỊP CẦU VÀNG |  | Nhóm null |  |  | 2300000000 | t | Bộ | true | 2020-11-30 | 2021-11-30 | <p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">-Máyphân tích nước tiểu</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">hoàn toàn tự động</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">CLINITEK Novus™ kết</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">hợp công nghệ phân tích sử</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">dụng hóa chất khô với dạng</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">cassette dễ sử dụng giúp cải</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">thiện độ chính xác của kết</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">quả và tăng cường năng suất</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">làm việc của phòng xét</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">nghiệm. </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">-Máy cung cấp xét nghiệm với</span></p><p>đầy đủ các thông số và</p><p>công suất lên đến 240</p><p>test/giờ, CLINITEK Novus</p><p>giúp sắp xếp hợp lý công</p><p>việc, đơn giản hóa việc xét</p><p>nghiệm nước tiểu hay làm</p><p>các mẫu khẩn cấp đồng</p><p>thời đưa ra kết quả nhất</p><p>quán với chất lượng cao</p><p>ngay cả trong giờ cao điểm.</p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">-Máy phân tích nước tiểu hoàn toàn tự động Clinitek Novus</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">hoạt động tin cậy, với đầy đủ</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">các thông số và kết quả được</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">tiêu chuẩn hóa theo tất cả các</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">hệ thống phân tích nước tiểu</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(35, 31, 32);">của Siemens.</span></p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo:</span></p><p><span style="color: black;">+ Bộ chuyển mẫu tự động: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">+ Giá đặt mẫu: 03 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">+ Bộ nguồn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">+ Đầu đọc barcode: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">+ Bình đựng dung dịch rửa: 01 bình</span></p><p><span style="color: black;">+ Pipette hút mẫu: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">+ Dây nguồn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Hóa chất chạy thử: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Hướng dẫn sử dụng: 01 quyển</span></p> |  | <p class="ql-align-justify"><br></p> | <ul><li>Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao</li><li>Địa điểm bảo hành: tại đơn vị sử dụng</li><li>Hướng dẫn vận hành và sử dụng cho người sử dụng</li></ul> | Cung cấp linh kiện thay thế trong vòng 5 năm kể từ khi hết thời hạn bảo hành | Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sau khi hết thời gian bảo hành |  | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHỊP CẦU VÀNG | 2020-11-30 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHỊP CẦU VÀNG | 2021-02-24
2444 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu, điện giải OPTI CCA-TS2 | OPTI CCA-TS2 | Opti Medical Systems Inc | Mỹ | Opti Medical Systems Inc | Mỹ |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 710000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm khí máu, điện giải tự động</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="620"> <tbody> <tr height="21"> <td height="21" width="620">Máy xét nghiệm khí máu, điện giải.</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21">Model: <font>OPTI CCA-TS2</font></td> </tr> <tr height="21"> <td height="21">Hãng sản xuất: OPTI Medical</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21">Nước sản xuất: Mỹ</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21">Cấu hình:</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21">- 01 Máy chính</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21">- 01 Dây nguồn + Pin sạc</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21">- 01 Cassette hiệu chuẩn điện cực (SRC)</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21">&nbsp; đa mức (Level 1, 2, 3)</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21">- 01 Cassette hiệu chỉnh tHB&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21">- 01 bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21">- Hóa chất đi kèm: 01 bộ</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21">BP7560 Cassette, E- CA</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21">BP7162 Calibration Gas, 28 PSI</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21">HC7008 Controls, OPTI-CHECK</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-15
2445 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | STFocus-10E | St. Francis Medical Equipment Co., Ltd. | Đài Loan | St. Francis Medical Equipment Co., Ltd. | Đài Loan |  | Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Công Nghệ Bắc Hà | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-15 | 2021-12-31 | <p>Đèn mổ di động sử dụng trong phòng mổ.</p> | <ul><li>01 đèn mổ + chân đế</li><li>01 HDSD TA+ TV</li></ul> |  | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số bóng đèn: 1+1</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng Halogen: 24V 150W</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng Lux: 120,000 Lux </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 3800~4500°K</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 150W</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 110V,10A/220V, 7A</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính đầu đèn: 60cm </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ bóng đèn: 1000 giờ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CRI ( độ trung thực của ánh sáng): 93</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính vùng sáng (ở 1m): 15 ~25cm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng điều chỉnh độ sáng: liên tục, 0% ~ 100%</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu trường chiếu sang: 80 cm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bán kính xoay đèn (max): 120 cm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh độ cao đầu đèn: 60 cm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 110 kg</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hấp thu nhiệt (xấp xỉ): 99%</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ tăng nhiệt độ gần đầu đèn: 2</span><sup style="color: black;">o</sup><span style="color: black;">C</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian sạc pin (chọn thêm pin): 120 phút</span></p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Công Nghệ Bắc Hà | 2021-04-15 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Công Nghệ Bắc Hà | 2021-04-19
2446 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị Laser công suất cao | iLux XP | Mectronic Medicale | Italy | Mectronic Medicale | Italy |  | Công ty TNHH Bách Kỳ Phương | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1100000000 | t | Bộ | true | 2021-04-27 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>Máy laser điều trị với 11 chế độ phát xạ bao gồm chế độ E2C, 4 bước sóng, có thể trộn các bước sóng, minh họa trên 90 triệu chứng bệnh học bằng hình ảnh 3D và phác đồ điều trị cho từng giai đoạn</strong></p> | <p>01 x Máy chính </p><p>01 x Đầu phát Laser cầm tay.</p><p>01 x Đầu chụp từ cỡ nhỏ</p><p>01 x Đầu chụp từ cỡ lớn</p><p>01 x Đầu chụp từ chỏm cầu cỡ nhỏ</p><p>01 x Đầu chụp từ Chỏm cầu cỡ lớn</p><p>01 x Đầu chụp từ Chuẩn trực</p><p>01 x Khóa liên động 3 cực</p><p>01 x Đầu nối ScanX</p><p>01 x Đầu chụp từ hình nón ScanX cỡ lớn</p><p>01 x Đầu chụp từ hình nón ScanX cỡ nhỏ</p><p>01 x Cần giữ điện cực ScanX</p><p>01 x Công tắc bệnh nhân</p><p>02 x Kính bảo vệ laser</p><p>01 x Công tắc bàn đạp chân kèm nắp bảo vệ</p><p>01 x Đèn cảnh báo Laser</p><p>01 x Thước dây</p><p>01 x Túi đựng</p><p>01 x Cáp nguồn</p><p class="ql-align-justify">01 x Xe đẩy </p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">Chế độ phát xạ: 11 chế độ bao gồm các chế độ sau:</p><p class="ql-align-justify">+ Chế độ xung cường độ cao</p><p class="ql-align-justify">+ Chế độ kết hợp tác dụng kích thích sinh học của chế độ phát xạ liên tục và tác dụng giảm đau của chế độ phát xạ xung </p><p class="ql-align-justify">+ Chế độ phát xạ nhiệt thích nghi</p><p class="ql-align-justify">+ Chế độ chống viêm</p><p class="ql-align-justify">+ Chế độ liên tục.</p><p class="ql-align-justify">+ Chế độ xung đơn:.</p><p class="ql-align-justify">+ Chế độ xung nhóm: </p><p class="ql-align-justify">+ Chế độ xung 1</p><p class="ql-align-justify">+ Chế độ xung 2</p><p class="ql-align-justify">+ Chế độ xung 3</p><p>+ Chế độ phát xạ tùy chỉnh nhờ bộ tạo dạng sóng hoặc tương đương</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Bách Kỳ Phương | 2021-04-27 | Công ty TNHH Bách Kỳ Phương | 2021-04-27
2447 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Máy đo Lactate cầm tay | StatStrip LAC Meter | Nova Biomedical Corporation | Mỹ | Nova Biomedical Corporation | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 70000000 | t | Cái | true | 2021-03-10 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị xét nghiệm máu cầm tay hỗ trợ kiểm tra Lactate tại chỗ, cho kết quả chính xác tương đương với phòng Lab.&nbsp;</p> | <ul><li>Máy chính kèm pin: 01 bộ</li><li>Que test: 01 hộp</li><li>Dung dịch kiểm chuẩn: 01 bộ</li><li>Trạm Docking: 01 bộ</li></ul> |  | <ul><li>Dải đo của máy : 0.3 – 20 mmol/L</li><li>Cho phép sử dụng các mẫu: máu toàn phần, động mạch hoặc tĩnh mạch</li><li>Nhiệt độ hoạt động : 15-40 độ C</li><li>Độ ẩm hoạt động : 10 -90%</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-03-10 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-03-10
2448 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu | i-Smart 300 | i-SENS, Inc. | Hàn Quốc | i-SENS, Inc. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN |  | Nhóm 6 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-04-30 | <p>Máy phân tích khí máu điện giải i-Smart 300 cho kết quả nhanh trong khi cần sự tương tác của người vận hành máy rất ít. Bác sĩ có thể điều trị cho bệnh nhân nhanh hơn nhờ trả kết quả xét nghiệm nhanh hơn trước. Máy này có thể đáp ứng nhu cầu cấp bách cho khoa xét nghiệm lẫn các khoa phòng khác như phòng mổ, cấp cứu …</p><ol><li>Không cần bảo trì</li><li class="ql-indent-1">Cartridge bao gồm tất cả vật tư tiêu hao như: cảm biến, hoá chất, túi đựng thải, ống dẫn và kim hút mẫu</li><li class="ql-indent-1">Thao tác thay cartridge là thao tác duy nhất bạn phải làm để bảo trì máy</li><li class="ql-indent-1">Các loại cartridge bao gồm 100 test / 200 test / 300 test sử dụng trong 2 hoặc 3 tuần</li><li>Dễ dàng sử dụng và có thể tin cậy</li><li class="ql-indent-1">Menu điều khiển có hướng dẫn bằng âm thanh</li><li class="ql-indent-1">Kim hút tự làm sạch</li><li class="ql-indent-1">Công nghệ cảm biến cao cấp giúp đảm bảo kết quả phân tích tuyệt vời</li><li class="ql-indent-1">Cartridge trữ tất cả trong một, kể cả chất thải nhằm giảm nguy cơ phơi nhiễm chất độc ra môi trường</li><li>Nhanh và linh hoạt</li><li class="ql-indent-1">Công nghệ RFID cho phép tự nạp thông tin của cartridge</li><li class="ql-indent-1">Chỉ mất 50 giây là phân tích xong 1 mẫu</li><li class="ql-indent-1">Tự động chuẩn lại máy và theo dõi tình trạng hoạt động</li><li class="ql-indent-1">Tích hợp bộ đọc mã vạch để nhập thông tin bệnh nhân, người vận hành máy hoặc dữ liệu QC</li><li>Dễ dùng</li><li class="ql-indent-1">Chỉ cần thể tích mẫu nhỏ, phù hợp mọi đối tượng bệnh nhân</li><li class="ql-indent-1">Phân tích từ xy-lanh và mẫu mao dẫn mà không cần adapter</li><li class="ql-indent-1">Trọng lượng chưa đến 7.1kg</li><li>Các kết nối</li><li class="ql-indent-1">Chương trình QC có sẵn giúp tính toán và lưu trữ dữ liệu</li></ol><p>Kết nối dễ dàng với hệ thống LIS/HIS thông qua chuẩn giao thức ASTM</p> | <ul> <li>Máy chính: 01 chiếc</li> <li>Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh- tiếng Việt: 01 bộ</li> </ul> |  | <ul> <li>Dải đo: <ul> <li>pH: 6.500 ~ 8.000</li> <li>pCO2: 5.0 ~ 150.0 mmHg</li> <li>pO2: 5 ~ 700 mmHg</li> <li>cNa+: 80 ~ 200 mmol/L</li> <li>cK+: 1.0 ~ 20.0 mmol/L</li> <li>cCa2+: 0.25 ~ 5.00 mmol/L</li> <li>cCl-: 50 ~ 150 mmol/L</li> <li>Hct: 10 ~ 70%</li> </ul> </li> <li>Các thông số: pH(T), pCO2(T), pO2(T), ctCO2, cHCO3-, cHCO3-(std), BE(ecf), BE(B), Anion gap (K), ctHb, Ca++(7.4), pO2(A-a)</li> <li>Loại mẫu: Máu toàn phần có heparin</li> <li>Thể tích mẫu: 80ml</li> <li>Thời gian phân tích: 50 giây</li> <li>Chuẩn máy: tự động hoặc bằng tay</li> <li>Máy chính sử dụng bộ vi xử lý 1.6 GHz với 2GB RAM và 8GB bộ nhớ flash. Hệ điều hành: Windows Embedded 7</li> <li>Màn hình: màu, cảm ứng chạm với kích thước 8 inch</li> <li>Máy in: máy in nhiệt tích hợp, kích thước 2 inch</li> <li>Thời lượng pin: tối đa 2 giờ (pin sử dụng là loại Li ion)</li> <li>Các cổng kết nối: tích hợp máy đọc mã vạch, 4 cổng USB, 1 cổng serial (RS232), 1 cổng mạng RJ45, 1 cổng VGA (để cắm màn hình ngoài)</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-23 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-03-15
2449 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy tiệt trùng khí EO | HG-4313E.P | Hanshin Medical Co.,Ltd | Hàn Quốc | Hanshin Medical Co.,Ltd | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1204320000 | t | Chiếc | true | 2021-04-15 | 2021-07-15 | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Máy tiệt trùng bằng Ethylene oxide (EO, EtO) được sử dụng để tiệt trùng tại nhiệt độ thấp các vật tư dụng cụ y tế, chăm sóc sức khỏe.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Máy tiệt trùng bằng Ethylene oxide cho phép tiệt trùng các dụng cụ không chịu được nhiệt độ hay độ ẩm cao, không bị giới hạn bởi kích thước, tương thích với hầu hết các vật liệu đóng gói.</span></p> | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Máy chính 1 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Bàn để máy 1 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Giỏ đựng 1 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Bộ lọc khí 1 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Giấy in (10 cuộn/hộp) 1 hộp</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Ống nước vào 1 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Ống khí vào 1 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Ống xả khí 1 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Ống xả nước 1 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Phụ kiện đường ống 1 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Nệm cửa 1 cái</span></p> |  | <p>Chi tiết thông số kỹ thuật:</p><p>Kích thước tổng quát: W815 x D1,030 x H607 mm</p><p>Kích thước bàn: W830 x D975 x H800 mm</p><p>Kích thước buồng hấp: W430 x D830 x H380 mm, vật liệu: STS 316L, thể tích: 135.6ℓ</p><p>Thùng chứa nước: W58 x D118 x H63 mm, thể tích: 430mℓ</p><p>Giỏ đựng: Giỏ thép W400 x D790 x H340 mm</p><p>Chất khử trùng: khí EO sạch: EO 100%, trọng lượng: 100g</p><p>Nguồn nước: Áp suất 1.5~3.0 bar</p><p>Nguồn điện: AC 230V, 50/60Hz</p><p>Công suất tiêu thụ: 1,300 W</p><p>Điều khiển: Vi xử lý</p><p>Hệ thống bơm: Bơm chân không</p><p>Hiển thị: Màn hình cảm ứng màu LCD, độ phân giải 320 x 240</p><p>Máy in: Máy in nhiệt trực tiếp, kích thước cuộn giấy: W58 x Ø40mm</p><p>Trọng lượng: Máy chính: 105kg, bàn: 48kg</p><p>"Điều kiện môi trường:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Độ cao lên đến 2,000m</p><p>Nhiệt độ +5oc đến + 30oc</p><p>Độ ẩm tương đối 80%&nbsp;</p><p>Điện áp biến động ± 10% điện áp định danh</p><p>Phạm trù lắp đặt loại II, ô nhiễm cấp độ 2"</p> | [5 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-04-15 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-04-15
2450 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Máy phân tích khí máu RAPIDPoint 500e Blood Gas System | RAPIDPoint 500e Blood Gas System | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Anh | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Anh | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | Anh | Nhóm 1 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Hệ thống RAPIDPoint 500 được dùng cho việc sử dụng chẩn đoán in vitro và được thiết kế kiểm tra các thông số trong máu toàn phần như sau:<br /> • Áp suất từng phần của carbon dioxide<br /> • Áp suất một phần của oxy<br /> • pH<br /> • Na+<br /> • K+<br /> • Ca++<br /> • Cl-<br /> • Glucose<br /> • Tổng hemoglobin và fO2Hb, fCOHb, fMetHb, fHHb<br /> • nBilirubin<br /> • Lactate<br /> Hệ thống thử nghiệm này được sử dụng cho mục đích chăm sóc tại chỗ hoặc phòng thí nghiệm.<br /> Các hệ thống RAPIDPoint 500 được dùng cho việc đo pH các mẫu dịch màng phổi. Hệ thống thử nghiệm được sử dụng trong các điểm chăm sóc tại chỗ hoặc phòng thí nghiệm.<br /> Đo pH của dịch màng phổi có thể là một công cụ lâm sàng hữu ích trong việc quản lý bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi.<br /> Các giá trị quan trọng sau đây áp dụng cho pH dịch màng phổi: Độ pH&gt; 7.3 được đo bằng các tràn dịch màng phổi không biến chứng. Tất cả các dịch màng phổi có đo pH &lt;7,3 được gọi là tràn dịch màng phổi phức tạp, và có tính chất giải độc.</p> | <p>- Hệ thống máy xét nghiệm khí máu gồm</p> <p>+ Máy chính tích hợp các video hướng dẫn trực quan cho máy</p> <p>+ Các phụ kiện tiêu chuẩn gồm:</p> <p>Cartridge đo mẫu</p> <p>Cartridge rửa thải</p> <p>Cartridge kiểm chuẩn</p> <p>Đầu đọc mã vạch tích hợp trong máy</p> <p>Giấy in nhiệt</p> <p>Máy in tích hợp</p> <p>Máy tính kết nối</p> <p>Bộ lưu điện</p> <p>HDSD</p> <p>&nbsp;</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | 2020-11-02 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN | 2020-11-11
2451 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương Mini Titanium 4 lỗ chữ L bắc cầu dài, xiên phải 110 độ | M: R-12-038-01 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2300000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ L bắc cầu dài, xiên phải 110 độ </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: M: R-12-038-01</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ L bắc cầu dài, xiên trái 110 độ, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ L bắc cầu dài, xiên trái 110 độ, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ L bắc cầu dài, xiên trái 110 độ, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Phụ lục danh mục chi tiết kèm theo</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2452 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo nhãn áp | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc và phụ kiện 2414-P-2001 | 2414-P-2001 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 220500000 | t | Bộ | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p> Máy đo nhãn áp không tiếp xúc và phụ kiện 2414-P-2001(bao gồm nguồn điện chính, bao phủ bụi, 2 cuộn giấy in và mounting back plate)</p><p><br></p><p> Pulsair intelliPuff NCT complete with mains power supply, dust cover, 2 spare printer rolls and mounting back plate</p> | <p> Máy đo nhãn áp không tiếp xúc và phụ kiện 2414-P-2001(bao gồm nguồn điện chính, bao phủ bụi, 2 cuộn giấy in và mounting back plate)</p><p><br></p><p> Pulsair intelliPuff NCT complete with mains power supply, dust cover, 2 spare printer rolls and mounting back plate</p> |  | <p> Máy đo nhãn áp không tiếp xúc và phụ kiện 2414-P-2001(bao gồm nguồn điện chính, bao phủ bụi, 2 cuộn giấy in và mounting back plate)</p><p><br></p><p> Pulsair intelliPuff NCT complete with mains power supply, dust cover, 2 spare printer rolls and mounting back plate</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
2453 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Sphera | Edif Instruments S.r.l | Italy | Edif Instruments S.r.l | Italy |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-27 | 2022-04-27 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: Sphera</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Edif Instruments – Italia</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Italia</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sản phẩm mới 100%, đạt các chứng chỉ chất lượng ISO 9001, ISO 13485, CE</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy xét nghiệm sinh hóa tự động: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lọ đựng hóa chất: 1 bộ </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng hóa chất: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Adaptor cho cup bệnh phẩm 1 ml: 10 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cup bệnh phẩm 1 ml: 50 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ hóa chất chạy thử máy: 1 bộ ( GOT: 1 hộp, Glucose: 1 hộp, Urea UV: 1 hộp )</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Can đựng nước rửa 20 lít + dây dẫn tích hợp cảm biến mức chất lỏng: 1 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Can đựng nước thải 20 lít + dây dẫn tích hợp cảm biến mức chất lỏng: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Can đựng hóa chất rửa máy 2 lít + dây dẫn tích hợp cảm biến mức chất lỏng: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp kết nối máy tính kiểu USB: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tính, máy in đen trắng khổ A4 ( mua tại Việt Nam): 1 bộ</p><p><br></p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2021-04-27 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2021-04-27
2454 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy PCR có Gradient | Máy nhân gen PCR | 4452299 | Life Technologies Holdings Pte Ltd | Singapore | Life Technologies Holdings Pte Ltd | Singapore |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | Singapore | Nhóm null |  |  | 444298000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Máy nhân gen PCR&nbsp;</p> | <p>Máy chính, dây nguồn, tài liệu hướng dẫn, bộ stater kit</p> |  | <p>Định dạng block: 0.1ml, bằng vật liệu hợp kim</p> <p>Đặc điểm:</p> <p>Tốc độ gia nhiệt tối đa cho block: 5°C/giây</p> <p>Tốc độ gia nhiệt tối đa cho mẫu: 4.25°C/giây</p> <p>Có khả năng chạy hóa chất fast PCR</p> <p>Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,25°C (35,0 – 99,9°C)</p> <p>Dải điều khiển nhiệt độ: 0-100,0°C</p> <p>Độ đồng đều nhiệt độ: &lt; 0,5°C (20 giây sau khi đạt nhiệt độ 95°C)</p> <p>Kích thước máy: 24,5x23,7x48,5cm</p> <p>Trọng lượng máy: 11,4kg</p> <p>Thể tích PCR tương thích: 10-30µl</p> <p>Bộ nhớ máy: bộ nhớ tích hợp và USB</p> <p>Giao diện hiển thị: Màn hình cảm ứng 32000 màu kích thước 6,5 inch</p> <p>Chức năng tính toán nhiệt độ nóng chảy (Tm): sử dụng thông qua menu trên màn hình cảm ứng.</p> <p>Công suất tiêu thụ điện: Max 800 VA</p> <p>Nguồn điện sử dụng: 100-240V, 50-60Hz</p> <p>Dải chênh nhiệt độ của block Veriflex: 25,0°C (sai khác tối đa giữa 2 vùng liên tiếp: 5,0°C)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | 2020-12-31
2455 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Alinity m System | Alinity m | KMC Systems, Inc. | Mỹ | Abbott Molecular Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 11000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống Alinity m được thiết kế để thực hiện xét nghiệm acid nucleic một cách tự động, bao gồm chuẩn bị mẫu, khuếch đại, phát hiện và phân tích dữ liệu.&nbsp;<br /> Hệ thống Alinity m thực hiện chuẩn bị mẫu, khuếch đại và phát hiện các chuỗi đích acid nucleic sử dụng kỹ thuật realtime PCR. Việc phát hiện sản phẩm khuếch đại (định tính hoặc định lượng) được thực hiện thông qua việc lai với các mẫu dò có gắn chất phát huỳnh quang.<br /> Hệ thống Alinity m là một thiết bị tích hợp hoàn toàn, có thể xử lý 300 mẫu trong xấp xỉ 8 giờ, 1100 mẫu trong xấp xỉ 24 giờ.<br /> Hệ thống Alinity m cho phép tiếp cận xét nghiệm ngẫu nhiên cũng như liên tục nạp mẫu, hóa chất và vật dụng xét nghiệm. Các mẫu có thể được nạp vào hệ thống theo bất kỳ thứ tự nào và hệ thống sẽ lập kế hoạch xét nghiệm theo tiêu chí của hệ thống.</p> | <p>1- Hệ thống máy chính<br /> 2- Các phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo:<br /> - Màn hình cảm ứng<br /> - Máy quét mã vạch cầm tay<br /> - Giá đựng ống mẫu<br /> - Khay để giá đựng ống mẫu<br /> - Bộ nguồn UPS 6KAV&nbsp;<br /> - Bộ hóa chất, vật tư tiêu hao hiệu chuẩn máy<br /> &nbsp;</p> |  | <p>Chiều dài: 248.9 cm<br /> Chiều rộng: 101.6 cm<br /> Chiều cao: 187.96 cm<br /> Trọng lượng: 1021 kg<br /> Nguồn điện cung cấp: 200 VAC đến 240 VAC; 50 Hz đến 60 Hz.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED | 2020-11-09 | CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED | 2020-11-11
2456 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Hệ thống Realtime 384 vị trí 5 kênh màu | DTprime 5M1 (CÓ PHẦN MỀM) | DNA Technology | Nga | DNA Technology | Nga | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị B.D.E |  | Nhóm null |  |  | 1680000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-10 | 2022-12-10 | <p>Đặc điểm kỹ thuật:</p><p>Định dạng: Tấm PCR 384 giếng (12 x 32) x0.2 ml</p><p>Loại ống nghiệm: ống PCR 0.2-ml (riêng biệt, trong dải 8 hoặc 96-bit PCR microplate (12x8)</p><p>Nhiệt độ cài đặt: 0 ~ 100° C</p><p>Bước cài đặt nhiệt độ: 0.1° C</p><p>Độ chính xác nhiệt độ: +/- 0,2° C</p><p>Nhiệt độ không đều nhiệt độ tối đa: 0.3 (+/- 0.15) ° C</p><p>Tốc độ gia nhiệt, trung bình (tối đa): 3.3 (3.5) ° C / s</p><p>Tốc độ làm mát, trung bình (tối đa): 2.1 ° C/s</p><p>Thiết bị làm nóng / làm lạnh hoạt động của buồng nhiệt: các bộ phận Peltier</p><p>Nguồn kích thích: LED</p><p>Đầu dò: CCD</p><p>Số kênh đo: 5 kênh</p><p>Sử dụng 5 bộ kính lọc (phát xạ/kích thích)): 470/515nm (FAM/Green); 530/560nm (HEX/JOX/Yellow); 580/620nm (ROX/Tesared/Orange), 630/660nm (Cy5/Red), 687/731nm (Cy5.5 Crimson/Quasar705).</p><p>Nhiệt độ nắp phía trên: 105° C</p> | <p>Cấu hình nâng cao:</p><ol><li>Block 384 giếng</li><li>Phần mềm nâng cấp độc quyền của nhà sản xuất</li></ol><p><br></p> | <p>Cấu hình nâng cao:</p><ol><li>Block 384 giếng</li><li>Phần mềm nâng cấp độc quyền của nhà sản xuất</li></ol> | <p>- Hiển thị đường chuẩn, định lượng số lượng DNA đích trong mẫu.</p><p>- Đa dạng ứng dụng: phân tích Real-time PCR định tính, định lượng, phân tích đa hình nucleotide đơn (SNP), phân tích đường cong nóng chảy (melting curve) và phân tích sự biểu hiện gen (gene expression)</p><p>Phần mềm cho phép điều khiển tự động, thu nhận và&nbsp;đồng bộ dữ liệu, phân tích, biện luận kết quả, kết nối với các phần mềm&nbsp;khác (LIMS)</p><p>Nguồn đèn sử dụng: đèn LED, tuổi thọ 100.000 giờ.</p><p>Hiển thị đồ họa màu: 29 x 97mm với độ phân giải 690 x 480 pix và gia tăng tuổi thọ sử dụng (ít nhất 30.000 giờ).</p><p>Chức năng chạy không cần&nbsp;kết nối máy tính. Thiết bị có bộ lưu trữ riêng.</p><p>1 máy tính có thể điều khiển được nhiều máy Realtime PCR.</p><p>Có chức năng đo chiều cao ống</p><p>Độ nhạy ngưỡng của từng kênh đối với dung dịch chuẩn fluorophores: ≤0.05 x 10E-12</p><p>Đường cong hiệu chuẩn của kênh quang là tuyến tính trong phạm vi số lượng fluorophore tiêu chuẩn từ 0,05х10Е-12M lên đến 0,2х10Е-12M</p><p>Thời gian để hoạt động máy sau khi bật nguồn: không quá&nbsp;5 phút</p><p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị B.D.E | 2020-12-10 | Công ty TNHH Thiết bị B.D.E | 2021-04-06
2457 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng 24 lít | TK 08.024 - NH | Công Ty CP Điện Tử Y Tế Medda | Việt Nam | Công Ty CP Điện Tử Y Tế Medda | Việt Nam | ["2021"] | Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 130000000 | t | Cái | true | 2021-04-15 | 2022-04-15 | <p><strong>1. Cấu hình tiêu chuẩn</strong></p><p>Máy chính: 01 Cái</p><p>Bơm hút chân không tích hợp : 01 Cái</p><p>Máy in tích hợp: 01 Cái</p><p>Khay đựng dụng cụ : 01 Bộ</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng ( Tiếng anh + Tiếng việt) 01 Bộ</p><p><strong>2 . Thông số kĩ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD: Hiển thị các thông số chương trình hấp, nhiệt độ và thời gian tiệt trùng, số lần hút chân không. Hiển thị thời gian thực.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị được trang bị bơm hút chân không. Thực hiện hút chân không trước và sau chu trình tiệt trùng giúp cho dụng cụ, đồ vải khô tuyệt đối.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình chạy tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình lựa chọn của người dùng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình kiểm tra</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt : Tốc độ in 50mm/s. Cuộn đường kính 60mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo vệ quá nhiệt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống đánh giá quá trình tiệt trùng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nút dừng khẩn cấp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích nồi hấp 24lít</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ : 1700 W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực làm việc : 0.21 MPa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực tối đa : 0.21 - 0.23 MPa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian hấp: 0 – 60 Min</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải nhiệt độ: 50 - 134°C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian sấy khô: 0 – 60 Min</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tiệt trùng: 4 Chương trình cài đặt sẵn/ 1 chương trình tùy chỉnh và 2 chương trình kiểm tra</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại cửa: Cửa quay tay</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu dáng: Để bàn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 220V – 50/60Hz </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước bên ngoài : 650x500x710 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước buồng hấp: 270x465 mm</p> | <p><strong>1. Cấu hình tiêu chuẩn</strong></p><p>Máy chính: 01 Cái</p><p>Bơm hút chân không tích hợp : 01 Cái</p><p>Máy in tích hợp: 01 Cái</p><p>Khay đựng dụng cụ : 01 Bộ</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng ( Tiếng anh + Tiếng việt) 01 Bộ</p><p><strong>2 . Thông số kĩ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD: Hiển thị các thông số chương trình hấp, nhiệt độ và thời gian tiệt trùng, số lần hút chân không. Hiển thị thời gian thực.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị được trang bị bơm hút chân không. Thực hiện hút chân không trước và sau chu trình tiệt trùng giúp cho dụng cụ, đồ vải khô tuyệt đối.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình chạy tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình lựa chọn của người dùng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình kiểm tra</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt : Tốc độ in 50mm/s. Cuộn đường kính 60mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo vệ quá nhiệt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống đánh giá quá trình tiệt trùng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nút dừng khẩn cấp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích nồi hấp 24lít</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ : 1700 W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực làm việc : 0.21 MPa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực tối đa : 0.21 - 0.23 MPa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian hấp: 0 – 60 Min</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải nhiệt độ: 50 - 134°C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian sấy khô: 0 – 60 Min</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tiệt trùng: 4 Chương trình cài đặt sẵn/ 1 chương trình tùy chỉnh và 2 chương trình kiểm tra</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại cửa: Cửa quay tay</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu dáng: Để bàn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 220V – 50/60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước bên ngoài : 650x500x710 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước buồng hấp: 270x465 mm</p> |  | <p><strong>1. Cấu hình tiêu chuẩn</strong></p><p>Máy chính: 01 Cái</p><p>Bơm hút chân không tích hợp : 01 Cái</p><p>Máy in tích hợp: 01 Cái</p><p>Khay đựng dụng cụ : 01 Bộ</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng ( Tiếng anh + Tiếng việt) 01 Bộ</p><p><strong>2 . Thông số kĩ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD: Hiển thị các thông số chương trình hấp, nhiệt độ và thời gian tiệt trùng, số lần hút chân không. Hiển thị thời gian thực.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị được trang bị bơm hút chân không. Thực hiện hút chân không trước và sau chu trình tiệt trùng giúp cho dụng cụ, đồ vải khô tuyệt đối.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình chạy tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình lựa chọn của người dùng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình kiểm tra</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt : Tốc độ in 50mm/s. Cuộn đường kính 60mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo vệ quá nhiệt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống đánh giá quá trình tiệt trùng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nút dừng khẩn cấp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích nồi hấp 24lít</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ : 1700 W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực làm việc : 0.21 MPa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực tối đa : 0.21 - 0.23 MPa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian hấp: 0 – 60 Min</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải nhiệt độ: 50 - 134°C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian sấy khô: 0 – 60 Min</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tiệt trùng: 4 Chương trình cài đặt sẵn/ 1 chương trình tùy chỉnh và 2 chương trình kiểm tra</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại cửa: Cửa quay tay</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu dáng: Để bàn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 220V – 50/60Hz </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước bên ngoài : 650x500x710 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước buồng hấp: 270x465 mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia | 2021-04-15 | Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia | 2021-04-15
2458 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | m2000rt Instrument System | m2000rt | Life Technologies Holdings Pte Ltd | Singapore | Abbott Molecular Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED | Singapore | Nhóm 2 |  |  | 1467000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống m2000rt thực hiện khuếch đại và phát hiện các chuỗi đích acid nucleic sử dụng công nghệ real-time PCR. Việc phát hiện sản phẩm khuếch đại được thực hiện bởi sự lai với các mẫu dò gắn huỳnh quang. m2000rt sử dụng dạng đĩa phản ứng quang học đã được dán kín giúp giảm thiểu rủi ro lây nhiễm và không cần quy trình xử lý hậu PCR.&nbsp;<br /> Người vận hành điều khiển hệ thống thông qua Trung tâm điều khiển hệ thống System Control Center (SCC) được trang bị phần mềm Abbott m2000rt. Kết quả cuối cùng của xét nghiệm (định lượng hoặc định tính) được hiển thị sau khoảng 3 giờ chạy máy.<br /> &nbsp;</p> | <p>Máy chính: 01 cái<br /> Máy tính có phần mềm điều khiển và phân tích đã tích hợp trong máy: 01 bộ<br /> Máy in: 1 cái<br /> Bộ lưu điện UPS: 01 cái<br /> Giá để bộ máy tính và máy in: 1 cái<br /> Quét mã vạch cầm tay: 1 cái</p> |  | <p>Chiều dài: 34 cm<br /> Chiều cao: 49cm<br /> Chiều sâu: 45 cm<br /> Trọng lượng: 34.1 kg<br /> Nguồn điện cung cấp: 100 VAC đến 240 VAC; 50 Hz đến 60 Hz.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED | 2020-11-09 | CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED | 2020-11-11
2459 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Healing Abutment 7 mmH - Ø3.0 Implant | 70-1153-IMP0003 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1000000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 7mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 7mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 7mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li>Chiều dài: 7mm</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27
2460 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Máy Realtime PCR nguyên khối (3 màu) | AriaDX | Agilent | Malaysia | Agilent | Mỹ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á |  | Nhóm 6 |  |  | 1250000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Hệ thống AriaDx Real-Time PCR là hệ thống được tích hợp </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">đầy đủ các tính năng qPCR bao gồm: khuếch đại, phát hiện và </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">phân tích kết quả. Hệ thống bao gồm thiết kế dạng module kết </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">hợp với hệ thống luân nhiệt, hệ thống quang học được cải tiến </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">với công nghệ đèn LED và phần mềm phân tích kết quả.</span></p> | <p class="ql-align-justify"><strong>Các đặc điểm chung</strong></p><p class="ql-align-justify">-Sử dụng cho chức năng real-time PCR hoặc PCR thông thường</p><p class="ql-align-justify">-Hệ thống mở, có thể sử dụng tất cả các loại hóa chất có sẵn</p><p class="ql-align-justify">-Chế độ tự kiểm tra chất lượng tích hợp sẵn trong máy</p><p class="ql-align-justify">-Có thể tự vận hành thông qua máy tính và màn hình cảm ứng tích hợp sẵn với bộ nhớ trong 5GB lưu trữ dữ liệu thí nghiệm</p><p class="ql-align-justify">-Có thể điều khiển qua máy tính với hệ điều hành Windows 7</p><p class="ql-align-justify">-Có thể kết nối 20 máy, điều khiển từ xa qua mạng LAN</p><p class="ql-align-justify">-Kết nối các thiết bị ngoại vi khác thông qua cổng USB</p><p class="ql-align-justify">-Người sử dụng có thể tự vệ sinh các module quang học</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong>Cung cấp gồm</strong></p><p class="ql-align-justify">-Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn</p><p class="ql-align-justify">-Phần mềm điều khiển và phân tích</p><p class="ql-align-justify">-Tài liệu kỹ thuật, sách hướng dẫn sử dụng</p><p class="ql-align-justify">-Hệ thống máy vi tính: CPU Intel, màn hình LCD</p><p class="ql-align-justify">-Máy in màu với hệ thống in liên tục tiết kiệm.</p><p class="ql-align-justify">-Bộ lưu điện sin chuẩn lưu được 2h cho toàn hệ thống</p><p class="ql-align-justify">-Sinh phẩm và vật tư tiêu hao vận hành hệ thống ban đầu&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-Tư vấn thiết kế Lab phù hợp tiêu chuẩn ISO17025, 15189</p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">Bộ phận luân nhiệt và bộ phận quang học <strong>liền 1 khối</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Bộ phận luân nhiệt</strong></p><p class="ql-align-justify">-Block nhiệt 96 giếng phân tích cùng lúc 96 mẫu</p><p class="ql-align-justify">-Gia giảm nhiệt theo công nghệ Joul-Peltier (6 peltier)</p><p class="ql-align-justify">-Tốc độ gia nhiệt lên đến 6<sup>0</sup>C/giây. Độ chính xác: ± 0.2°C</p><p class="ql-align-justify">-Dùng tube low profile thông dụng dạng plate, strip hay tube rời</p><p class="ql-align-justify"><strong>Bộ phận phân tích quang học</strong></p><p class="ql-align-justify">-Hệ quang học gồm 6 khe, dạng thanh có thể trao đổi vị trí</p><p class="ql-align-justify">-Có 3 module quang, phát hiện cùng lúc 3 đối tượng</p><p class="ql-align-justify">-Hệ thống kính lọc: FAM™, HEX™, ROX™</p><p class="ql-align-justify">-Không cần kênh tham chiếu. Không cần hiệu chuẩn</p><p class="ql-align-justify">-Ghi tín hiệu: 8 đầu dò Photo silicone&nbsp;trên mỗi module quang</p><p class="ql-align-justify">-Kích thích: 8 đèn LED tuổi thọ cao trên mỗi module quang</p><p class="ql-align-justify">-Chức năng HRM, độ chênh lệch 0.13°C&nbsp;giữa các giếng</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á | 2020-12-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á | 2020-12-04
2461 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | BÀN ĐÓN BÉ | BDB10 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 3445000 | t | Cái | false | 2021-04-03 | 2022-12-31 | <p>Kích thước: 600-400-800 mm</p><p><br></p> | <p>Kích thước: 600-400-800 mm</p><p><br></p> |  | <p> Kích thước: 600-400-800 mm</p><p> Bánh xe cao su phi 65</p><p> Inox hộp 20x20x1.0 và inox lá 0.8</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-03 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-05
2462 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Máy Realtime PCR nguyên khối (5 màu) | AriaDX | Agilent | Malaysia | Agilent | Mỹ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á |  | Nhóm 6 |  |  | 1430000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Hệ thống AriaDx Real-Time PCR là hệ thống được tích hợp </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">đầy đủ các tính năng qPCR bao gồm: khuếch đại, phát hiện và </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">phân tích kết quả. Hệ thống bao gồm thiết kế dạng module kết </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">hợp với hệ thống luân nhiệt, hệ thống quang học được cải tiến </span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">với công nghệ đèn LED và phần mềm phân tích kết quả.</span></p> | <p class="ql-align-justify"><strong>Các đặc điểm chung</strong></p><p class="ql-align-justify">-Sử dụng cho chức năng real-time PCR hoặc PCR thông thường</p><p class="ql-align-justify">-Hệ thống mở, có thể sử dụng tất cả các loại hóa chất có sẵn</p><p class="ql-align-justify">-Chế độ tự kiểm tra chất lượng tích hợp sẵn trong máy</p><p class="ql-align-justify">-Có thể tự vận hành thông qua máy tính và màn hình cảm ứng tích hợp sẵn với bộ nhớ trong 5GB lưu trữ dữ liệu thí nghiệm</p><p class="ql-align-justify">-Có thể điều khiển qua máy tính với hệ điều hành Windows 7</p><p class="ql-align-justify">-Có thể kết nối 20 máy, điều khiển từ xa qua mạng LAN</p><p class="ql-align-justify">-Kết nối các thiết bị ngoại vi khác thông qua cổng USB</p><p class="ql-align-justify">-Người sử dụng có thể tự vệ sinh các module quang học</p><p class="ql-align-justify"><strong>Cung cấp gồm</strong></p><p class="ql-align-justify">-Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn</p><p class="ql-align-justify">-Phần mềm điều khiển và phân tích</p><p class="ql-align-justify">-Tài liệu kỹ thuật, sách hướng dẫn sử dụng</p><p class="ql-align-justify">-Hệ thống máy vi tính: CPU Intel, màn hình LCD</p><p class="ql-align-justify">-Máy in màu với hệ thống in liên tục tiết kiệm.</p><p class="ql-align-justify">-Bộ lưu điện sin chuẩn lưu được 2h cho toàn hệ thống</p><p class="ql-align-justify">-Sinh phẩm và vật tư tiêu hao vận hành hệ thống ban đầu&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-Tư vấn thiết kế Lab phù hợp tiêu chuẩn ISO17025, 15189</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">Bộ phận luân nhiệt và bộ phận quang học <strong>liền 1 khối</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Bộ phận luân nhiệt</strong></p><p class="ql-align-justify">-Block nhiệt 96 giếng phân tích cùng lúc 96 mẫu</p><p class="ql-align-justify">-Gia giảm nhiệt theo công nghệ Joul-Peltier (6 peltier)</p><p class="ql-align-justify">-Tốc độ gia nhiệt lên đến 6<sup>0</sup>C/giây. Độ chính xác: ± 0.2°C</p><p class="ql-align-justify">-Dùng tube low profile thông dụng dạng plate, strip hay tube rời</p><p class="ql-align-justify"><strong>Bộ phận phân tích quang học</strong></p><p class="ql-align-justify">-Hệ quang học gồm 6 khe, dạng thanh có thể trao đổi vị trí</p><p class="ql-align-justify"><strong>-Có 5 module quang, phát hiện cùng lúc 5 đối tượng</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>-Hệ thống kính lọc: FAM™, HEX™, ROX™, Cy3, Cy5</strong></p><p class="ql-align-justify">-Không cần kênh tham chiếu. Không cần hiệu chuẩn</p><p class="ql-align-justify">-Ghi tín hiệu: 8 đầu dò Photo silicone&nbsp;trên mỗi module quang</p><p class="ql-align-justify">-Kích thích: 8 đèn LED tuổi thọ cao trên mỗi module quang</p><p class="ql-align-justify">-Chức năng HRM, độ chênh lệch 0.13°C&nbsp;giữa các giếng</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á | 2020-12-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á | 2020-12-04
2463 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Healing Abut. 3 mmH - Ø3.5 Implant | 70-1153-IMP0004 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1000000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 3mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 3mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 3mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 3mm</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27
2464 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy Laser điều trị mắt | Máy laser Yag | UltraQ Reflex | Ellex Medical Pty, Ltd | Australia | Ellex Medical Pty, Ltd | Australia | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | Australia | Nhóm 1 |  |  | 1400000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-11 | 2021-08-11 | <p>Máy laser YAG</p> | <p>- 01 máy chính gồm nguồn phát laser tích hợp trên sinh hiển vi.</p><p>- 01 khăn che bụi</p><p>- 01 kính bảo vệ mắt cho người quan sát</p><p>-01 bộ lưu điện 1 KVA offline (mua trong nước).</p><p>-01 bộ tài liệu HDSD tiếng Anh và Việt</p> |  | <p class="ql-align-justify"><em>Bác sĩ sẽ chiếu tia dẫn đường trước vào tổ chức bệnh cần bắn, khi ổn định chính xác vị trí và cường độ, lúc đó mới khởi phát bắn laser bằng cách ấn bàn đạp. Laser sẽ phát ra tia đơn hoặc thành chùm tia tùy vào mục đích cài đặt của người sử dụng.</em></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-05-11 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-05-12
2465 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Tay cầm R15 CE USA ENG | 89018 | Fotona d.o.o | Slovenia | Fotona d.o.o | Slovenia |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 151228220 | t | Cái | true | 2021-02-05 | 2021-06-30 | <p>Tay cầm chăm sóc da và điều trị ngáy</p> | <p>Tay cầm chăm sóc da và điều trị ngáy</p> |  | <p>Tay cầm chăm sóc da và điều trị ngáy</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-02-05 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-02-05
2466 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | fia8000 | FIA8000 | Getein Biotech, Inc. | Trung Quốc | Getein Biotech, Inc. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại Roko Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 30000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2022-03-13 | <p>Máy xét nghiệm miễn dịch FIA8000 (sắc kí miễn dịch)</p><p>&nbsp;</p><p>kích thước :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250mm ×250mm×120mm</p><p>nguồn điện :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100~240 V, 50 ~60 Hz, 60 VA</p><p>&nbsp;</p><p>Kích thước màn hình :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;màn hình&nbsp;cảm ứng&nbsp;5.6 inch</p><p>&nbsp;</p><p>Lưu trữ dữ liệu :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 kết quả Máy in :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt Cân nặng :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.8 kg</p><p>Môi trường làm việc:&nbsp;Nhiệt độ +15 độ - 35 độ</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;độ ẩm : 10% ~ 85%</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;áp suất không khí: 70.0 kPa~ 106.0 kPa</p> | <p style="margin-left:12.85pt;">Máy xét nghiệm miễn dịch FIA8000 (sắc kí miễn dịch)</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:12.85pt;">kích thước :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;250mm ×250mm×120mm</p> <p style="margin-left:12.85pt;">nguồn điện :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;100~240 V, 50 ~60 Hz, 60 VA</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:12.85pt;">Kích thước màn hình :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;màn hình &nbsp;cảm ứng &nbsp;5.6 inch</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:12.85pt;">Lưu trữ dữ liệu :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000 kết quả Máy in :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Máy in nhiệt Cân nặng :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;1.8 kg</p> <p style="margin-left:12.85pt;">Môi trường làm việc:&nbsp; Nhiệt độ +15 độ - 35 độ</p> <p style="margin-left:12.85pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; độ ẩm : 10% ~ 85%</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; áp suất không khí: 70.0 kPa~ 106.0 kPa</p> |  | <p style="margin-left:12.85pt;">Máy xét nghiệm miễn dịch FIA8000 (sắc kí miễn dịch)</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:12.85pt;">kích thước :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;250mm ×250mm×120mm</p> <p style="margin-left:12.85pt;">nguồn điện :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;100~240 V, 50 ~60 Hz, 60 VA</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:12.85pt;">Kích thước màn hình :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;màn hình &nbsp;cảm ứng &nbsp;5.6 inch</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:12.85pt;">Lưu trữ dữ liệu :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000 kết quả Máy in :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Máy in nhiệt Cân nặng :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;1.8 kg</p> <p style="margin-left:12.85pt;">Môi trường làm việc:&nbsp; Nhiệt độ +15 độ - 35 độ</p> <p style="margin-left:12.85pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; độ ẩm : 10% ~ 85%</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; áp suất không khí: 70.0 kPa~ 106.0 kPa</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại Roko Việt Nam | 2020-11-13 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại Roko Việt Nam | 2021-04-15
2467 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Sentosa SA201 Real- Time PCR Instrument | Sentosa SA201 | Life Technologies Holdings Pte Ltd | Singapore | Vela Operations Singapore Pte Ltd | Singapore | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Singapore | Nhóm null |  |  | 1600000000 | t | Bộ | false | 2020-12-25 | 2021-12-31 | <p>'Hệ thống Sentosa SA 201 là thiết bị Real-time PCR 96 giếng, 5 kênh màu dựa trên công nghệ gia nhiệt Peltier block. Hệ thống được tích hợp với phần mềm báo cáo kết quả lâm sàng tự động cho phép điều khiển chương trình nhiệt, thực hiện phân tích kết quả tự động và kết nối với hệ thống IT và LIS</p> | <p>Cung cấp gồm: </p><p>• Thân máy chính SA 201 </p><p>• Bộ phụ kiện tiêu chuẩn </p><p>• Phần mềm điều khiển và phân tích&nbsp; </p><p>• Phần mềm báo cáo kết quả lâm sàng&nbsp;và quản lý xét nghiệm SA201 Reporter Software </p><p>•&nbsp;Bộ máy tính, máy in, bộ lưu điện&nbsp; </p><p>• Hoá chất đào tạo thử nghiệm: 96 Test </p> |  | <p>Hệ thống đạt chứng chỉ CE - IVD dành cho chẩn đoán MDx </p><p>Thiết bị sử dụng 5 kênh màu: 5 kênh kích thích kính lọc và thu nhận </p><p>Nguồn sáng kích thích: Đèn Halogen Bộ phận phát hiện: CCD camera </p><p>Công nghệ gia nhiệt: Công nghệ gia nhiệt khối Peltier&nbsp; </p><p>Định dạng: 96 giếng </p><p>Tốc độ gia nhiệt: 5.5°C/giây </p><p>Tốc độ giảm nhiệt: 3.5°C/giây (với chế độ Fast); 1.6°C/giây (Với chế độ chuẩn) Độ chính xác nhiệt độ giữa các mẫu&nbsp;± 0.5 ºC </p><p>Độ đồng đều nhiệt độ ± 01ºC </p><p>Thể tích đĩa phản ứng: lên tới 100 µl Công suất: 96 mẫu/lần chạy </p><p>Thiết bị có tính năng gia nhiệt nhanh giúp giảm thời gian và tăng công suất Có thể tích hợp với thiết bị tách chiết DNA/RNA và setup PCR tự động để tạo thành quy trình tự động hoàn toàn </p><p>Hệ thống được tích hợp với phần mềm phân tích và báo cáo kết quả tự động Hệ thống đã được chuẩn hoá lên tới 4 loại bệnh phẩm lâm sàng Có khả năng kết nối hệ thống IT và giao tiếp LIS của bệnh viện </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2020-12-25 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2020-12-25
2468 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Healing Abut. 5 mmH - Ø3.5 Implant | 70-1153-IMP0005 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1000000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 5mm</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27
2469 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Túi chườm nóng lạnh | SL40 | Heyer Aerotech | Đức | Heyer Aerotech | Đức |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 500000 | f | Chiếc | false | 2020-12-03 | 2021-12-03 | <p>Túi chườm nóng lạnh Fashy Chất liệu: Nhựa PVC Đối tượng sử dụng: Người lớn</p> | <p>Túi chườm nóng lạnh Fashy Chất liệu: Nhựa PVC Đối tượng sử dụng: Người lớn</p> |  | <p>Túi chườm nóng lạnh Fashy Chất liệu: Nhựa PVC Đối tượng sử dụng: Người lớn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-03 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-03
2470 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh nhân điều khiển điện | MDK-5618K | Zhangjiagang Medycon Machinery Co., Ltd. | Trung Quốc | Zhangjiagang Medycon Machinery Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 61000000 | t | Cái | true | 2021-03-03 | 2021-12-31 | <p>Là loại giường đa năng điều khiển bằng điện.</p> | <p><strong style="color: black;"><em><u>Cấu hình gồm:</u></em></strong></p><p>+ Thân giường chính: 01 cái</p><p>+ Độ điều khiển điện từ xa: 01 bộ</p><p>+ Đệm: 01 cái</p><p>+ Cọc truyền: 01 cái</p><p>+ Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh/ Việt: 01 bộ</p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p class="ql-align-justify">-Là loại giường đa năng điều khiển bằng điện.</p><p class="ql-align-justify">-Cho phép điều khiển được (5) tư thế khác nhau bằng điện gồm: tư thế Đầu, lưng, hông và chân, nâng lên hạ xuống.</p><p class="ql-align-justify">-Giường được làm từ thép chống rỉ phủ sơn tĩnh điện và nhựa siêu bền ABS.</p><p>-Giường thiết kế với 4 bánh xe cho giúp cho việc di chuyển thuận tiện với đường kính bánh xe: khoảng 125mm</p><p>-K<span style="color: rgb(35, 31, 32);">ích thước (LxWxH): </span>Khoảng 2150x1050x500-800mm ±10mm</p><p>-<span style="color: rgb(35, 31, 32);">Trọng lượng tải: khoảng 250kg</span></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-03-03 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-15
2471 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy lọc HDF online | Máy lọc HDF online | Máy thận nhân tạo 5008S HDF ONLINE | 5008S Basic ONLINEplus | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Đức | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Đức |  | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | Đức | Nhóm 1 |  |  | 1150000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <p>Máy 5008S được thiết kế chuyên biệt để đơn giản hoá mà vẫn đảm bảo an toàn cho quá trinh vận hành thường quy mỗi ngày cho điều trị bệnh nhân suy thận, việc điều trị onlineHDF trở nên dễ dàng và đơn giản hơn bao giờ hết</p> | <ul><li> Máy chính 5008S:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</li><li>Bộ dây nối với hệ thống nước RO:&nbsp;&nbsp;01 bộ</li><li>Bộ dây nối với hệ thống nước thải:&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</li><li>Cây treo dịch truyền:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</li><li>Giá đỡ quả lọc:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</li><li>Que hút hoá chất tẩy trùng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 bộ</li><li>Thẻ bệnh nhân:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04 thẻ</li><li>Màng lọc dịch siêu sạch (diasafe plus)&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 màng lọc</li><li>Sách hướng dẫn tiếng Anh và tiếng Việt:&nbsp;01 bộ</li></ul><p> &nbsp;</p> | [7 empty] | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | 2020-11-17 | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | 2021-05-12
2472 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | EasyPGX qPCR instrument 96 | EasyPGX qPCR instrument 96 (model: RT800-96) | Agilent | Malaysia | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Malaysia | Nhóm null |  |  | 1450000000 | t | Bộ | false | 2020-12-25 | 2021-12-31 | <p>Máy Easy PGX là một công cụ định lượng sự khuếch đại, phát hiện và phân tích Nucleic Acid. Hệ thống máy được thiết kế kết hợp giữa bộ phận luân nhiệt, hệ thống quang học với nguồn sáng kích thích LED và phần mềm phân tích&nbsp; </p><p>Máy Easy PGX được chuẩn hoá kèm với kit các kit ở dạng sẵn sàng sử dụng "EasyPGX® ready"&nbsp; </p><p>Hệ thống máy đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu và được sử dụng cho chẩn đoán trên người theo đạo luật trang thiết bị y tế của châu Âu European Directive 98/79/EC 98/79/EC &nbsp;Hẹ thống được chuẩn hoá đồng bộ cho xét cho xét nghiệm Sars-Cov 2 và xét nghiệm ung thư:13 loại xét nghiệm</p><p> Hệ thống được kết nối với phần mềm phân tích kết quả tự động </p> | <p>Máy Real-time PCR 96 giếng&nbsp; </p><p>Máy lắc trộn mẫu </p><p>Máy lắc trộn kèm ly tâm lắng mẫu cho ống 1.5 ml </p><p>Máy lắc trộn kèm ly tâm lắng mẫu cho dãy 8 ống 0.2 ml </p><p>Phần mềm điều khiển máy </p><p>Phần mềm phân tích và nhận định kết quả tự động cho đột biến gen và di truyền&nbsp; </p><p>Bộ máy tính kèm máy in màu (mua trong nước) </p><p>Bộ phụ kiện tiêu chuẩn </p> |  | <p>Công nghệ sử dụng: Real-time PCR </p><p>Bộ phận luân nhiệt: Sử dụng công nghệ luân nhiệt Peltier block </p><p>Công suất (số vị trí): 96 giếng </p><p>Giải nhiệt độ hoạt động: 25oC - 99oC Độ đồng nhất nhiệt độ: ± 0.2.5oC </p><p>Tốc độ tăng nhiệt: &gt; 6oC/s </p><p>Tốc độ làm lạnh: &gt;2.5oC/s </p><p>Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.2oC </p><p>Thể tích phản ứng: 10 – 30 μl </p><p>Bộ phận quang học sử dụng nguồn sáng kích thích LED </p><p>Nguồn sáng kích thích: Sử dụng 8 đèn LED kích thích cho mỗi modun quang học&nbsp; </p><p>Bộ phận phát hiện: Sử dụng 8 photodiodes cho mỗi modun quang học Số modun quang học: 6 modun quang học Modun quang học cài sẵn: 4 kênh FAM, HEX, ROX, CY5 Có thể cài thêm 4 modun quang học khác </p><p>Thời gian thu nhận tín hiệu: &lt; 3 giây </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2020-12-25 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2020-12-25
2473 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Healing Abut. 7 mmH - Ø3.5 Implant | 70-1153-IMP0006 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1000000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 7mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 7mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 7mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5</li><li>Chiều dài: 7mm</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27
2474 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG A.J.COSTA 120L | Uniclave 99 AJC 120 | A.J. Costa | Bồ Đào Nha | A.J. Costa | Bồ Đào Nha | ["2021","2022","2023"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Bồ Đào Nha | Nhóm 3 |  |  | 460000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-02 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">NỒI HẤP TIỆT TRÙNG A.J.COSTA 120L</strong></p><p><strong style="color: black;">Model: Uniclave 99 AJC 120</strong></p><p><strong style="color: black;">Nhà sản xuất: A.J.Costa</strong></p><p><strong style="color: black;">Xuất xứ: Bồ Đào Nha</strong></p><p><strong style="color: black;">Chứng chỉ chất lượng: ISO EN 9001 và ISO 13485</strong></p> | <p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">CẤU HÌNH CUNG CẤP:</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Máy chính 01 cái.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Màn hình cảm ứng 3.4 inch tích hợp: 01 cái.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Áp kế: 01 cái</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Máy in nhiệt: 01 cái.</span></p> | [7 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-02-02 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-04-15
2475 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy thận nhân tạo | Máy rửa màng (quả) lọc | Máy rửa quả lọc thận | Diaflo II | Greyfalcon Healthcare Pvt. Ltd. | Ấn Độ | Greyfalcon Healthcare Pvt. Ltd. | Ấn Độ |  | Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 398000000 | t | Cái | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>Rửa quả lọc thận</p><p> </p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính có màn hình điều chỉnh OLED.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ ống xả.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm.</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống rửa hoàn toàn tự động, có khả năng xử lý liên tục ≥ 02 màng lọc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân<strong><em> </em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất liệu vỏ máy bằng PP (Poly Propylene) dễ dàng vệ sinh và giúp giảm tiếp xúc với hóa chất.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng phù hợp với tất cả các loại hóa chất sát khuẩn màng lọc được BYT cho phép trên thị trường</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa: ≤ 7 phút đối với 02 quả lọc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước cung cấp: </p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực nước: ≤ -20 ~ 30 PSI (tối thiểu), 55 PSI (tối đa)</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước RO.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu thụ: ≤ 10 lít/chu kỳ, tối thiểu cho 2 quả lọc.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao ống xả tối đa ≤ 1m so với mặt đất</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng cảnh báo âm thanh với những lỗi hiện thị sau:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực nước thấp hoặc cao</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không có chất khử trùng</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nồng độ hóa chất thấp hoặc cao</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lỗi TBV</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lỗi kiểm tra rò rỉ máu</p><p>Lỗi kiểm tra cổng</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic | 2021-07-03 | Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic | 2021-07-03
2476 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị Laser Diode châm cứu 12 đầu | Mini-630 (châm cứu 12 đầu) | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 80000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-15 | <p>Thiết bị Laser Diode châm cứu 12 đầu, Model: Mini – 630 sử dụng kỹ thuật vi điều khiển và hiển thị thông số trên màn LCD. Thiết bị thích hợp với các kỹ thuật châm truyền thống như: châm bổ, châm tả, châm huyệt cạn, châm huyệt sâu. Ngoài phạm vi sử dụng trong lĩnh vực châm cứu, thiết bị Laser Diode Model: Mini - 630 có tác dụng giảm đau, chống viêm, tăng sinh tế bào. Vì vậy nó có phạm vi ứng dụng trong các chuyên khoa sau:</p><ul><li>Đông Y (châm cứu): Đau dây thần kim tam thoa, thiểu năng tuần hoàn não, đau đầu mất ngủ cơ năng, đau lưng cơ năng, thiếu máu cục bộ, …</li><li>Tai – Mũi – Họng;</li><li>Ngoại khoa;</li><li>Các bệnh về răng miệng: Like môi, Apxe lợi,…;</li><li>Hệ thống đường hô hấp;</li><li>Tổn thương thần kinh ngoại biên;</li><li>Sản phụ khoa;</li><li>Mắt;</li><li>...</li></ul> | <ul> <li>Thân máy chính: 01 cái</li> <li>Đầu laser diode: 12 cái</li> <li>Dây nguồn: 01 cái</li> <li>Cầu chì dự phòng: 02 cái</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 quyển</li> </ul> |  | <ul> <li>Kiểu: Laser bán dẫn</li> <li>Bước sóng Laser: 650<a name="_GoBack"></a>nm&nbsp;</li> <li>Số đầu phát laser: 12 đầu;</li> <li>Chế độ hoạt động: Liên tục và xung;</li> <li>Tần số phát Laser: 1-999 Hz ;</li> <li>Điện áp nguồn: AC220V/50 Hz;</li> <li>Công suất tiêu thụ: ~20W</li> <li>Trọng lượng: 3kg</li> </ul> | [5 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-15 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2021-05-28
2477 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Healing Abut. 3 mmH - Ø4.3 Implant | 70-1153-IMP0007 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1000000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 3mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 3mm</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 3mm</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 3mm</li></ul><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27
2478 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | THIẾT BỊ LASER ĐIỀU TRỊ | LUMIX® CW | Fisioline S.R.L | Italy | Fisioline S.R.L | Italy | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | Italy | Nhóm 3 |  |  | 495000000 | t | Cái | true | 2021-03-23 | 2022-03-23 | <p>11 W <span style="color: rgb(255, 102, 0);"> </span> 1064nm <span style="color: rgb(255, 0, 0);">650nm</span></p> | <p>11 W <span style="color: rgb(255, 102, 0);"> </span> 1064nm <span style="color: rgb(255, 0, 0);">650nm</span></p> | <p>11 W <span style="color: rgb(255, 102, 0);"> </span> 1064nm <span style="color: rgb(255, 0, 0);">650nm</span></p> | <p>11 W <span style="color: rgb(255, 102, 0);"> </span> 1064nm <span style="color: rgb(255, 0, 0);">650nm</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-23 | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-29
2479 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Máy bơm khí CO2 ổ bụng | ECONT-0401.5 | Contact Co. Ltd | Ukraine | Contact Co. Ltd | Ukraine |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Ukraine | Nhóm 6 |  |  | 800000000 | t | Cái | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Máy chính: 01 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Dây cáp nguồn: 01 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Dây áp lực cao cho khí CO2: 01 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Ống silicon với khóa Luer lock: 01 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Dây cáp silicon với đầu gắn gia nhiệt và khóa Luer lock: 01 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Dây cáp cho gia nhiệt: 01 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Lọc khuẩn: 02 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</span></p> | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Máy chính: 01 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Dây cáp nguồn: 01 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Dây áp lực cao cho khí CO2: 01 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Ống silicon với khóa Luer lock: 01 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Dây cáp silicon với đầu gắn gia nhiệt và khóa Luer lock: 01 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Dây cáp cho gia nhiệt: 01 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Lọc khuẩn: 02 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</span></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2021-07-03 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2021-07-03
2480 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Healing Abut. 5 mmH - Ø4.3 Implant | 70-1153-IMP0008 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1000000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 5mm</li></ul><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27
2481 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma | HP-3041 | Hanshin Medical Co.,Ltd | Hàn Quốc | Hanshin Medical Co.,Ltd | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN |  | Nhóm 6 |  |  | 910000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-15 | 2021-07-15 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Máy tiệt trùng plasma nhiệt độ thấp cỡ nhỏ HANSHIN HP-3041 khử trùng các thiết bị y tế nhạy cảm với nhiệt độ cao hoặc độ ẩm cao một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng bằng cách oxy hóa và phân hủy protein, lipit và axit nucleic của vi sinh vật trên các vật liệu được khử trùng bằng các gốc tự do và oxygens được tạo ra bằng cách tiếp xúc với hydro peroxide bốc hơi.</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Tính năng </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Các chương trình tiệt trùng tự động điều khiển bởi bộ vi xử lý bao gồm cả chu kỳ khử trùng, và tự chẩn đoán. </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Phương pháp loại bỏ khí: Máy bơm chân không với chu kỳ xung. </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Chu trình hoạt động: 2 chu trình cơ bản và 1 chương trình thử nghiệm </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Hệ thống cửa: Cửa mở bằng tay, cửa không thể mở ra trong suốt quá trình hoạt động </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Màn hình vi tính và hệ thống điều khiển: Hoàn toàn tự động </span></p> | <p>Cấu hình thiết bị</p><p>Máy chính 1 bộ</p><p>Giỏ đựng 1 cái</p><p>Chất khử trùng 1 lọ</p><p>Đệm cửa 1 cái</p><p>Giấy in nhiệt (10 cuộn/ hộp) 1 hộp</p> |  | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Kích thước chung: W600 x D694 x H505 mm </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">"Kích thước buồng hấp: W302 x D450 x H302 mm </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Thể tích tổng: 40,5ℓ (thể tích hữu dụng 31ℓ) </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Vật liệu: STS 316L" </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">"Thiết bị đựng đồ hấp: </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">+ Giá đựng: W405 x D825 x H 50 mm, 1cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);"> W355 x D841 x H103 mm, 1cái" </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Nhiệt độ hoạt động: 50° ~ 70° </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Áp suất hoạt động: Bơm thuốc khử trùng: 2 ~ 30 Torr, Khuếch tán tối đa 760 Torr </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Phương pháp loại bỏ khí: Chân không </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Tổng thời gian hấp: 15 ~ 18 phút </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Chất tiệt trùng: Dung dịch Hydrogen Peroxide 35%, 50%, 60% </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Công suất tiêu thụ: 1,600W </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Điều khiển: Vi xử lý </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Hiển thị: Màn hình Digital </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Máy in: Máy in nhiệt trực tiếp, giấy in cuộn: W58 x Ø40 mm (chiều dài: 13m) </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Tổng khối lượng: 74 kg </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Điều kiện nguồn điện: AC230V, 50/60Hz </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">"Điều kiện môi trường:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Độ cao lên đến 2.000 mét</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Nhiệt độ + 5 ℃ đến + 40 ℃</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Độ ẩm tương đối tối đa 80%</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Độ biến động điện áp ±10% danh định</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Phạm trù lắp đặt loại II, Ô nhiễm cấp độ 2"</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-04-15 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-04-16
2482 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ thủy lực | AT-80 | Acomed Industrial Co., Ltd. | Đài Loan | AFA Industried Med Ltd | Đài Loan | ["2020"] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 196000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p>- Model :&nbsp;<strong>AT-80</strong></p><p>- Hãng sản xuất: Acomed Industrial Co., Ltd.</p><p>- Xuất xứ: Đài Loan</p><p>- Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485</p><p>-&nbsp;Hàng mới 100%</p> | <p>Cấu hình bao gồm 01 bàn mổ chính và phụ kiện tiêu chuẩn dưới đây:</p><p>1. Khung bàn</p><p>2. Đỡ vai</p><p>3. Đỡ thân</p><p>4. Miếng đỡ tay</p><p>5. Kẹp đỡ gối</p><p>6. Nâng hạ thận</p><p>7. Đệm</p> |  | <p>- Thiết kế đặc biệt cho vận hành đa năng. Có thể quay 360<sup>0</sup>. Các bộ phận tiếp xúc với ẩm ướt làm bằng thép không gỉ SU 304.</p><p>- Nhiều phụ tùng và kẹp làm bằng thép không gỉ SU 304.</p><p>- Có phần nâng thận</p><p>- Chiều dài bàn: 190cm</p><p>- Chiều rộng bàn: 50cm</p><p>- Khoảng nâng hạ: 71 - 100cm</p><p>- Điều chỉnh nghiêng trái, phải: 25<sup>0</sup>/25<sup>0</sup></p><p>-&nbsp;Ngiêng vai/ ngược lại:&nbsp;22<sup>0</sup>/28<sup>0</sup></p><p>- Điều chỉnh nâng hạ phần Lưng: + 80<sup>0</sup>/0<sup>0</sup></p><p>- Điều chỉnh nâng hạ phần Đầu: +30<sup>0</sup>/- 90<sup>0</sup></p><p>- Điều chỉnh nâng hạ phần Chân: +20<sup>0</sup>/- 90<sup>0</sup></p> | [5 empty] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2020-12-31 | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2021-02-18
2483 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | BÀN BÓ BỘT | BBB10 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 14575000 | t | Cái | false | 2021-04-03 | 2022-12-31 | <p>Kích thước 2100x700x800 mm</p><p><br></p> | <p>Kích thước 2100x700x800 mm</p><p><br></p> |  | <p> Kích thước 2100x700x800 m m</p><p> Mặt bàn inox hộp 25x50x1.0 và inox lá 0.8</p><p> Chân bàn inox hộp 40x40x1.2</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-03 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-05
2484 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng khí EO (1 cửa) | HG-5025E.P | Hanshin Medical Co.,Ltd | Hàn Quốc | Hanshin Medical Co.,Ltd | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 4200000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-15 | 2021-07-15 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Tiệt trùng bằng khí EO là phương pháp tiệt trùng ưu việt và ngày càng phổ biến trên thế giới. Phương pháp này có thể giết hết tất cả các virus, vi khuẩn và nấm, bao gồm cả bào tử vi khuẩn. Đây là phương pháp tiệt trùng có ưu điểm là xử lý ở nhiệt độ thấp, thích hợp với hầu hết các sản phẩm cần tiệt trùng kể cả vật liệu bằng nhựa không chịu nhiệt cao và tương thích với hầu hết các vật liệu (như thiết bị y tế).</span></p> | <p> Là máy tiệt trùng nhiệt độ thấp sử dụng khí EO</p><p> Là loại máy 1 cửa dung tích 250 lít</p> |  | <p>Chi tiết thông số kỹ thuật</p><p>Loại: 1 cửa</p><p>Kích thước tổng quát: W872 x D1.300 x H1.801 mm</p><p>Kích thước buồng hấp: W500 x D1,000 x H500 mm, vật liệu: STS 316L, thể tích: 250ℓ</p><p>Giá để đồ: W475 x D900 x H 180 mm (1 cái)</p><p>Giá để đồ: W460 x D450 x H 180 mm (2 cái)</p><p>Chất khử trùng: 100% Ethylene Oxide (EO) gas, Loại Cartridge (trọng lượng khí, 170g)</p><p>Nguồn nước: Áp suất 1.5~3.0 bar</p><p>Nguồn điện: AC 220V, 1 pha, 50/60Hz.</p><p>Công suất tiêu thụ: 2.590 W</p><p>Điều khiển: Vi xử lý</p><p>Hệ thống bơm: Bơm chân không</p><p>Hiển thị: Màn hình cảm ứng Màn hình LCD màu (LED back-light)</p><p>Máy in: Máy in nhiệt trực tiếp, kích thước cuộn giấy: W58 x Ø40mm</p><p>Trọng lượng: Máy chính: 485kg.</p><p>"Điều kiện môi trường:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Độ cao lên đến 2,000m</p><p>Nhiệt độ +5oc đến + 30oc</p><p>Độ ẩm tương đối 80%&nbsp;</p><p>Điện áp biến động ± 10% điện áp định danh</p><p>Phạm trù lắp đặt loại II, ô nhiễm cấp độ 2"</p> | [5 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-04-15 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-04-15
2485 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học Spincell 5 Plus | SPINCELL 5 PLUS | Spinreact SAU | Tây Ban Nha | Spinreact SAU | Tây Ban Nha | ["2018"] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Cái | true | 2021-05-19 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2021-05-19 | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2021-05-19
2486 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị Laser Điện Từ trường trị liệu đa năng | Meta-1(F) | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-11-10 | <p>Thiết bị trị liệu điện từ trường tần số thấp kết hợp với nhiệt hồng ngoại là sự kết hợp hai chức năng trong một máy gồm các đầu trị liệu điện tần số thấp và đầu trị liệu hồng ngoại sẽ giúp cho quá trịnh trị liệu đạt kết quả tốt hơn. Thiết bị gồm 4 lối ra&nbsp;cho điện từ trường và 2 lối ra cho&nbsp;nhiệt hồng ngoại và 1 lối ra cho laser diode trị liệu</p><p>Thiết bị được thiết kế bằng các mạch kỹ thuật số thay thế cho các mạch analog thế hệ cũ do vậy thiết bị hoạt động có độ ổn định cao, thao tác dễ dàng .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Thiết bị có 10 chế độ lựa chọn cho trị liệu. Cường độ điện từ trường lối ra được chia thành 32 cấp, mức nhiệt hồng ngoại được chia làm 3 mưc&nbsp;gồm Thấp –vừa- cao</p><p>Sử dụng thiết bị điện từ trường tần số thấp kết hợp với nhiệt hồng ngoại&nbsp;không có tác dụng phụ đối với bệnh nhân như các phương pháp khác.</p><p><strong>Phạm vi ứng dụng:</strong></p><ol><li>Căng cơ: Như bị đau cơ do chơi thể thao,…</li><li>Viêm khớp: Do thay đổi khí hậu gây thấp khớp và viêm khớp&nbsp;do thấp khớp.</li><li>Cơ thể mệt mỏi:&nbsp;người bệnh bị các rối loạn về cơ xương do lao động</li><li>Làm việc trí óc trong thời gian dài:&nbsp;Như dùng máy tính trong thời gian dài,</li><li>Những người có sức khoẻ kém như hay mệt mỏi, hôn mê, khả năng miễn dịch kém</li><li>Thiết bị điều trị hiệu quả trên hệ cơ xương khớp, và&nbsp;có chức năng hỗ trợ hệ thần kinh, hô hấp, hệ nội tiết, hệ tiêu hoá, hệ tiết niệu sinh dục, hệ động mạch và tĩnh mạch.</li><li>Đầu laser diode có tác&nbsp;dụng điều trị chứng viêm mũi dị ứng</li></ol><p>&nbsp;</p> | <ul> <li>Thân máy chính: 01 chiếc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Tấm điện cực - nhiệt hồng ngoại: 01 cặp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Đầu laser diode: 01 Chiếc</li> <li>Đai hồng ngoại : 01 chiếc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Dây nối điện cực - nhiệt hồng ngoại: 01 chiếc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Dép trị liệu: 01 đôi</li> <li>Tấm điện cực: 02 cặp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Hướng dẫn sử dụng: 01 quyển&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Thẻ bảo hành: 01 thẻ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> </ul> |  | <ul> <li>Điện nguồn: 220VAC, 50Hz</li> <li>Công suất tiêu thụ: ≤ 40 W</li> <li>Biên độ điện áp ra: xung - xung 50 -100V</li> <li>Dải tần cao: 1- 5kHz</li> <li>Dải tần thấp: 0.1-200 Hz</li> <li>Nhiệt độ hồng ngoại: Phạm vi&nbsp; từ 30<sup>0</sup>C-50<sup>0</sup>C</li> <li>Lối ra cho điện từ trường: 2</li> <li>Lối ra cho hồng ngoại: 2</li> <li>Lối ra cho laser trị liệu: 1 (công suất &lt;5mW)</li> <li>Chế độ trị liệu: 10 chế độ (lưng – thắt lưng, tay - chân, các khớp, bàn chân, âm nhạc, châm cứu, thư giãn, xoa bóp, giác hơi, tổng hợp)</li> <li>Thời gian trị liệu: 10 - 60 phút</li> <li>Hiển thị thông bằng LCD mầu</li> <li>Thông báo các chế độ điều trị bằng âm thanh</li> <li>Trọng lượng: 2 kg</li> <li>Kích thước : 280 x 180 x 120 (mm)</li> </ul> | [5 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-10 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2021-05-28
2487 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy định nhóm máu tự động | Hệ Thống Phân Tích Nhóm Máu Tự Động | Magister C24 | Sanquin Reagents B.V. | Hà Lan | Sanquin Reagents B.V. | Hà Lan |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | Hà Lan | Nhóm null |  |  | 1800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Hệ thống phân tích nhóm máu tự động</p> | <p>Máy chính: 01 cái<br /> Máy vi tính tích hợp sẵn màn hình: 01 cái<br /> Bàn phím, chuột: 01 bộ<br /> Máy in laser: 01 bộ<br /> Hóa chất chạy thử<br /> Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – Việt: 01 bộ</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2020-11-13
2488 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | Ventimotion 2 | Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG | Đức | Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | Đức | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Cái | true | 2021-05-12 | 2022-05-12 | <p>MÁY GIÚP THỞ&nbsp;</p><p>Model: Ventimotion 2</p><p>Hãng: Löwenstein Medical Technology</p><p>Nước SX: ĐỨC</p> | <p>Cấu hình bao gồm:</p><p>• 01 Máy chính&nbsp;</p><p>• Các phụ kiện đi kèm</p><p>• Tài liệu hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>ISO, CE</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | 2021-05-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | 2021-05-12
2489 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học Spincell 3 | SPINCELL 3 | Spinreact SAU | Tây Ban Nha | Spinreact SAU | Tây Ban Nha | ["2020"] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Cái | true | 2021-05-19 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2021-05-19 | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2021-05-19
2490 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Healing Abut. 7 mmH - Ø4.3 Implant | 70-1153-IMP0009 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1000000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 7mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 7mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 7mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 4.3</li><li>Chiều dài: 7mm</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27
2491 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị laser điều trị về da | UNIXEL PLUS | Union Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | Union Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THIẾT BỊ Y TẾ MINH ANH | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 700000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-19 | 2021-11-30 | <p><strong>Máy Laser CO2 Fractional </strong></p><p><strong>Model: UNIXEL PLUS</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: UNION MEDICAL</strong></p><p><strong>Nước sản xuất : Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: KFDA</strong></p><p>Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2020 trở về sau</p><p><strong>Cấu hình máy:</strong></p><p>01 – Máy chính</p><p>01 – Cánh tay có khớp</p><p>01 – Bộ tay cầm Xell</p><p>01 – Scanner Module</p><p>01 – Bàn đạp</p><p>01 – Cáp nguồn</p><p>01 – Kính cho Bác sĩ</p><p>01 – Kính cho Bệnh nhân</p><p>01 – Khoá liên động</p><p>01 – Hướng dẫn sử dụng </p> | <p><strong>Cấu hình máy:</strong></p><p>01 – Máy chính</p><p>01 – Cánh tay có khớp</p><p>01 – Bộ tay cầm Xell</p><p>01 – Scanner Module</p><p>01 – Bàn đạp</p><p>01 – Cáp nguồn</p><p>01 – Kính cho Bác sĩ</p><p>01 – Kính cho Bệnh nhân</p><p>01 – Khoá liên động</p><p>01 – Hướng dẫn sử dụng&nbsp;</p> |  | <p><strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p>Thiết bị có màn hình cảm ứng&nbsp;kích thước 8.4 inch điều chỉnh toàn thông số của máy.</p><p>Unixel PLUS có thể chuyển đổi qua lại từ Fractional và co2 thường mà không cần phải thay đổi đầu điều trị. Mà chỉ cần chỉnh trên màn hình điều trị.</p><p>Tiết kiệm thời gian với tốc dộ scan nhanh</p><p>Năng lượng ổn định.</p><p>Có chức năng cài đặt lưu lại các thông số điều trị theo ý người sử dụng. (kèm theo bảng thông số điều trị tham khảo của Hãng.)</p><p>Unixel PLUS có 2 chức năng trong 1 máy:</p><p>SCREEN 1 : Fractional</p><p>Có thể điều chỉnh công suất cho mỗi lần điều trị theo phác đồ</p><p>Có thể điều chỉnh chùm tia đi xuống trong 1 điểm (từ 1 đến 99 lần)</p><p>Có thể điều chỉnh độ rộng xung từ 200~2000 us</p><p>Có thể lưu thông số cho các lần sử dụng tiếp theo</p><p>SCREEN 2: Ultral CO2 </p><p>Ở chế độ siêu xung thì công xuất tối đa là 10W</p><p>Ở chế độ bình thường thì công xuất tối đa là 30W</p><p>Thời gian phát xung có thể điều chỉnh từ 0,001 đến 1 giây</p><p>Thời gian nghỉ có thể điều chỉnh từ 0.01 đến 2 giây</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THIẾT BỊ Y TẾ MINH ANH | 2020-11-19 | CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THIẾT BỊ Y TẾ MINH ANH | 2020-11-19
2492 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Bơm tiêm thuốc cản quang | Bơm tiêm điện cho máy chụp CT và phụ kiện đồng bộ, loại chân đế | Smart Shot Alpha | Nemoto Kyorindo Co. Ltd | Nhật Bản | Nemoto Kyorindo Co. Ltd | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-07 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống dùng cho các máy&nbsp;chụp cắt lớp vi tính (CT) với chức năng bơm thuốc cản quang vào cơ thể bệnh nhân phục vụ trong chẩn đoán hình ảnh để có chất lượng hình ảnh tốt nhất.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT | 2021-04-07 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT | 2021-05-12
2493 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Healing Abut. 3 mmH - Ø5.0 Implant | 70-1153-IMP0010 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1000000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27
2494 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Hệ thống cảm biến tấm phẳng X-Quang số hóa | MSLFP01 | Guangzhou Medsinglong Medical Equipment Co., Ltd | Trung Quốc | Guangzhou Medsinglong Medical Equipment Co., Ltd | Trung Quốc |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI |  | Nhóm null |  |  | 660000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-15 | 2023-04-15 | <p> Hiển thị hình ảnh X-Quang</p> | <p> Cấu hình chi tiết 1 bộ bao gồm:</p><p> 1, Bộ cảm biến tấm phẳng số hoá trực tiếp</p><p> - Vùng nhận ảnh 17x17inch (# 43 x 43cm)</p><p> - Chất chuyển đổi Gadox, công nghệ Direct deposition</p><p> Hộp đồng book</p><p> Cáp nối giữa tấm cảm biến và hộp đồng bộ</p><p> Cáp nối giữa hộp đồng bộ và máy tính</p><p> Card mạng</p><p> Dây nguồn</p><p> 2, Phần mềm với chức năng quản lý bệnh nhân, thu nhận, xử lý, căn chỉnh, calib, lưu trữ và truyền dữ liệu DICOM</p><p> Hãng sản xuất: DRTECH</p><p> Đĩa cài đặt + Key cứn</p> |  | <p> Ứng dụng : Chụp X quang tổng quát</p><p> Chất phát quang :CsI hay GOS</p><p> Cao độ điểm ảnh : 140ym.</p><p> Điểm ảnh : 3071 * 3071</p><p> Kích thước ảnh : 427mm * 427mm</p><p> Độ phân giải không gian : 3.7Lp/mm</p><p> Biến đổi A/D : 16 bits.</p><p> Thời gian nhận ảnh : khoảng 5s</p><p> Môi trường hoạt động : Cảm biến: 10 -35 độ C.</p><p> Kích thước(DxRxC) : 465*460*16mm</p><p> Khối lượng : &lt;= 4.9kg</p><p> Chuẩn kết nối không dây : IEEE 802.11 a/b/g</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15
2495 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện trị liệu | SSC-127 | Matrix Healthcare Products | Ấn Độ | Matrix Healthcare Products | Ấn Độ |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI |  | Nhóm null |  |  | 60000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-15 | 2023-04-15 | <p>Điều trị đau cho bệnh nhân&nbsp;</p> | <p> - 01 Máy chính</p><p> - 01 Dây cấp nguần cho máy</p><p> - Công tắc dừng khẩn cấp cho bệnh nhân</p><p> - 01 hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p> - Điện áp đầu vào 220V / Ac 50 Hz</p><p> - Chương trình hiển thị Màn hình LCD</p><p> - Cường độ 99mA</p><p> - IFT Phương tiện Fredq. 4 Khz</p><p> - Fredq hiện tại của Nga. 2,5 Khz</p><p> - Cơ sở Fredq. 0-150 Hz</p><p> - Quét Fredq. 0-100 Hz</p><p> - Máy kích thích cơ bị gián đoạn Galvanic, Faradic, Surge Faradic</p><p> - TENS: 8 Chế độ lập trình -— Cont./Pulse Mode, 1Mhz, 15/21 Watt cm2 Ngõ ra</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15
2496 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương Mini Titanium 4 lỗ chữ L bắc cầu dài, xiên phải 110 độ | M: R-12-038-02 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2300000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ L bắc cầu dài, xiên phải 110 độ </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: M: R-12-038-02</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ L bắc cầu dài, xiên phải 110 độ, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ L bắc cầu dài, xiên phải 110 độ, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium&nbsp;4 lỗ chữ L bắc cầu dài, xiên phải 110 độ, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường</p> | <p>Phụ lục danh mục chi tiết kèm theo</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2497 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Bồn sáp | SSC-151 | Matrix Healthcare Products | Ấn Độ | Matrix Healthcare Products | Ấn Độ |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI |  | Nhóm null |  |  | 56000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-15 | 2023-04-15 | <p> Nấu sáp</p> | <p> - 01 Máy chính</p><p> - 01 Dây nguồn</p><p> - 01 Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p> - 9*6*6 inch 2 kg wax capacity&nbsp;</p><p> - 14*9*7 inch 5 kg wax capacity</p><p> - 18*9*7 inch 10 kg wax capacity</p><p> - 20*14*10 inch 20 kg wax capacity</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15
2498 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Kit phát hiện các đột biến BRAF dạng đông khô | EasyPGX® ready BRAF (48 test)-RT022 | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | ["2021"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Italy | Nhóm 3 |  |  | 140000000 | t | Hộp | true | 2021-03-29 | 2021-12-31 | <p> Kit phát hiện các đột biến BRAF dạng đông khô</p> | <p>+ Kit phát hiện các đột biến trên codon 600 của gen BRAF và gen nội kiểm (endogenous control gene) trong mỗi phản ứng.</p> |  | <p>EasyPGX® ready BRAF (48 test)</p><p>+ Kit phát hiện các đột biến trên codon 600 của gen BRAF và gen nội kiểm (endogenous control gene) trong mỗi phản ứng.</p><p>+ Tự động phân tích và báo cáo kết quả với phần mềm Easy PGX Software.</p><p>+ Thuốc thử định dạng đông khô, được chia sẵn trong các strip 8 giếng, bảo quản vận chuyển ở nhiệt độ phòng.</p><p>+ Độ nhạy: LOD 0.5%.</p><p>+ Loại mẫu: DNA tách từ mô tươi, mô cố định bằng paraffin (FFPE) và huyết tương.&nbsp;</p><p>+ Cung cấp bao gồm: Hoá chất tách chiết mô + Hoá chất Real-time PCR đông khô.</p><p>+ Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE-IVD.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29
2499 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Healing Abut. 5 mmH - Ø5.0 Implant | 70-1153-IMP0011 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1000000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27
2500 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Kit phát hiện các đột biến EGFR dạng đông khô | EasyPGX® ready EGFR (48 test)- RT023 | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Italy | Nhóm 3 |  |  | 140000000 | t | Hộp | true | 2021-03-29 | 2021-12-31 | <p>Kit phát hiện các đột biến EGFR dạng đông khô</p> | <p>+ Kit phát hiện các đột biến trên exon 18, 19, 20, 21 của gen EGFR và gen nội kiểm trong mỗi phản ứng.&nbsp;</p> |  | <p>EasyPGX® ready EGFR (48 test)</p><p>+ Kit phát hiện các đột biến trên exon 18, 19, 20, 21 của gen EGFR và gen nội kiểm trong mỗi phản ứng.&nbsp;</p><p>+ Tự động phân tích và báo cáo kết quả với phần mềm Easy PGX Software.</p><p>+ Thuốc thử định dạng đông khô, được chia sẵn trong các strip 8 giếng, bảo quản vận chuyển ở nhiệt độ phòng.</p><p>+ Độ nhạy: LOD 0.5%</p><p>+ Loại mẫu: DNA tách từ mô tươi, mô cố định bằng paraffin (FFPE) và huyết tương.</p><p>+ Cung cấp bao gồm: Hoá chất tách chiết mô + Hoá chất Real-time PCR đông khô.</p><p>+ Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE-IVD.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29
2501 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy kéo giãn | Máy kéo giãn cột sống | SSC-110,SSC-108 | Matrix Healthcare Products | Ấn Độ | Matrix Healthcare Products | Ấn Độ |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI |  | Nhóm null |  |  | 140000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-15 | 2023-04-15 | <p>Điều trị đau cột sống</p> | <p> - 01 Máy chính</p><p> - 01 Dây cấp nguần cho máy</p><p> - 01 hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p> • Điện áp 220 volt 50 chu kỳ.</p><p> • Lực kéo 5 đến 45 kgs lên đến 90 kgs</p><p> • Thời gian nghỉ 1, 5, 15, 30 giây.</p><p> • Thời gian giữ 10, 20, 40, 60 giây.</p><p> • Hẹn giờ 0 đến 99 phút (Kỹ thuật số)</p><p> • Chế độ: Không liên tục / tĩnh&nbsp;</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15
2502 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điện châm | Máy châm cứu 6 kênh | SSC-121 | Matrix Healthcare Products | Ấn Độ | Matrix Healthcare Products | Ấn Độ |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI |  | Nhóm null |  |  | 38000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-15 | 2023-04-15 | <p> Điều trị đau cho bệnh nhân&nbsp;</p> | <p> - 01 Máy chính</p><p> - 01 Dây nguồn</p><p> - 01 Đầu dò/kích thích huyệt</p><p> - 06 Dây điện cực (6 màu)</p><p> - 12 Kẹp kim rời (6 chiếc đen, 6 chiếc đỏ)</p><p> - 01 Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p> - Các kênh đầu ra 2,4,6,8</p><p> - Tần số 2-150 Hz</p><p> - Hẹn giờ kỹ thuật số 0 đến 99 phút</p><p> - Các chương trình cố định trước 6</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15
2503 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Kit phát hiện các đột biến NRAS dạng đông khô | EasyPGX® ready NRAS (48 test)-RT024 | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Italy | Nhóm 3 |  |  | 140000000 | t | Hộp | true | 2021-03-29 | 2021-12-31 | <p>Kit phát hiện các đột biến NRAS dạng đông khô</p> | <p>+ Kit phát hiện các đột biến trên exon 2 (codon 12, 13), exon 3 (codon 59, 61) và exon 4 (codon 117, 146) của gen NRAS và gen nội kiểm trong mỗi phản ứng.</p> |  | <p>EasyPGX® ready NRAS (48 test)</p><p>+ Kit phát hiện các đột biến trên exon 2 (codon 12, 13), exon 3 (codon 59, 61) và exon 4 (codon 117, 146) của gen NRAS và gen nội kiểm trong mỗi phản ứng.</p><p>+ Tự động phân tích và báo cáo kết quả với phần mềm Easy PGX Software.</p><p>+ Thuốc thử định dạng đông khô, được chia sẵn trong các strip 8 giếng, bảo quản vận chuyển ở nhiệt độ phòng.</p><p>+ Độ nhạy: LOD 0.5%</p><p>+ Loại mẫu: DNA tách từ mô tươi hoặc cố định bằng parafin (FFPE) và huyết tương.</p><p>+ Cung cấp bao gồm: Hoá chất tách chiết mô + Hoá chất Real-time PCR đông khô.</p><p>+Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE-IVD</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29
2504 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính hiển vi khám mắt | AK-800 | Shanghai Link Instruments Co., Ltd | Trung Quốc | Shanghai Link Instruments Co., Ltd | Trung Quốc |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI |  | Nhóm null |  |  | 86400000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-15 | 2023-04-15 | <p>Khám mắt</p> | <p> - 01 Máy chính</p><p> - 01 Dây nguồn</p><p> - 01 Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p> Bán kính cong phạm vi đo: 5,5-11mm</p><p> Độ đo mắt kiếng: 31-61D.</p><p> Bề mặt tối thiểu cần thiết cho phép đo: R = 5,5mm φ1,65mm, R = 7,5mm</p><p> φ2,36mm, R = 11mm φ3,36mm</p><p> Khối lượng đóng gói toàn bộ: 0,235m3.</p><p> Tổng trọng lượng: 38kg</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15
2505 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | Hộp kính thử thị lực | TLS-158 | Shanghai Link Instruments Co., Ltd | Trung Quốc | Shanghai Link Instruments Co., Ltd | Trung Quốc |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI |  | Nhóm null |  |  | 16400000 | t | Cái | true | 2021-04-15 | 2023-04-15 | <p>Thử thị lực bệnh nhân, thử kiếng phù hợp với bệnh nhân</p> | <p> - 01 Bộ hộp kính thử thị lực</p> |  | <p> </p><p> Bộ ống kính dùng thử 158 cái</p><p> Hình cầu: 25 cặp mỗi mặt lõm và lồi</p><p> Xylanh: 12 cặp mỗi lõm và lồi</p><p> Lăng kính: 4 mảnh</p><p> Phụ kiện: 6 cái</p><p> Hình trụ chéo: × 0,25</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15
2506 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Healing Abut. 7 mmH - Ø5.0 Implant | 70-1153-IMP0012 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1000000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 7mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 7mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 7mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li><li>Chiều dài: 7mm</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27
2507 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Kit phát hiện các vị trí dịch mã bất thường trên nhiễm sắc thể liên quan đến ALK, ROS1, RET dạng đông khô | EasyPGX® ready ALK, ROS1, RET, MET (48 test)-RT025 | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Italy | Nhóm 3 |  |  | 140000000 | t | Hộp | true | 2021-03-29 | 2021-12-31 | <p>Kit phát hiện các vị trí dịch mã bất thường trên nhiễm sắc thể liên quan đến ALK, ROS1, RET dạng đông khô</p> | <p>+ Kit phát hiện các vị trí dịch mã bất thường trên nhiễm sắc thể liên quan đến ALK, ROS1, RET, thiếu MET ở exon 14 và gen nội kiểm trong mỗi phản ứng.</p> |  | <p>EasyPGX® ready ALK, ROS1, RET, MET (48 test)</p><p>+ Kit phát hiện các vị trí dịch mã bất thường trên nhiễm sắc thể liên quan đến ALK, ROS1, RET, thiếu MET ở exon 14 và gen nội kiểm trong mỗi phản ứng.</p><p>+ Thuốc thử định dạng đông khô, được chia sẵn trong các strip 8 giếng, bảo quản vận chuyển ở nhiệt độ phòng.</p><p>+ Độ nhạy: LOD 0.5%</p><p>+ Loại mẫu: RNA tách từ mô tươi, mô cố định bằng parafin (FFPE) và các mẫu tế bào học.</p><p>+ Cung cấp bao gồm: Hoá chất tách chiết mô + Hoá chất Real-time PCR đông khô.</p><p>+ Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE-IVD.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29
2508 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Kit phát hiện đa hình gen DPYD với các kiểu allen DPYD dạng đông khô | EasyPGX® ready DPYD (48 test)-RT026 | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Italy | Nhóm 3 |  |  | 140000000 | t | Hộp | true | 2021-03-29 | 2021-12-31 | <p>Kit phát hiện đa hình gen DPYD với các kiểu allen DPYD dạng đông khô</p> | <p>+ Kit phát hiện đa hình gen DPYD với các kiểu allen DPYD * 2A (IVS14 + 1G&gt; A, c.1905 + 1G&gt; A, rs3918290), DPYD * 13 (c.1679T&gt; G, rs55886062), DPYD D949 (c.2846A&gt; T, rs67376798) và DPYD IVS10 (c.1129-5923C&gt; G, rs75017182), liên quan đến độc tính do điều trị bằng fluoropyrimidine. Kiểu gen đột biến và kiểu gen wildtype được phát hiện đồng thời trong mỗi một phản ứng.</p> |  | <p>EasyPGX® ready DPYD (48 test)</p><p>+ Kit phát hiện đa hình gen DPYD với các kiểu allen DPYD * 2A (IVS14 + 1G&gt; A, c.1905 + 1G&gt; A, rs3918290), DPYD * 13 (c.1679T&gt; G, rs55886062), DPYD D949 (c.2846A&gt; T, rs67376798) và DPYD IVS10 (c.1129-5923C&gt; G, rs75017182), liên quan đến độc tính do điều trị bằng fluoropyrimidine. Kiểu gen đột biến và kiểu gen wildtype được phát hiện đồng thời trong mỗi một phản ứng.</p><p>+ Tự động phân tích và báo cáo kết quả với phần mềm Easy PGX Software.</p><p>+ Thuốc thử định dạng đông khô, được chia sẵn trong các strip 8 giếng, bảo quản vận chuyển ở nhiệt độ phòng.</p><p>+ Độ nhạy: LOD 0.5%</p><p>+ Loại mẫu: DNA từ mẫu máu toàn phần</p><p>+ Cung cấp bao gồm: Hoá chất tách chiết mô + Hoá chất Real-time PCR đông khô.</p><p>+ Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE-IVD.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29
2509 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Kit phát hiện đa hình gen DPYD với các kiểu allen DPYD liên quan đến độc tính do điều trị bằng fluoropyrimidine | Easy® DPYD (24 test) -RT006 | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Italy | Nhóm 3 |  |  | 70000000 | t | Hộp | true | 2021-03-29 | 2021-12-31 | <p>Kit phát hiện đa hình gen DPYD với các kiểu allen DPYD liên quan đến độc tính do điều trị bằng fluoropyrimidine</p> | <p>Kit phát hiện đa hình gen DPYD với các kiểu allen DPYD * 2A (IVS14 + 1G&gt; A, c.1905 + 1G&gt; A, rs3918290), DPYD * 13 (c.1679T&gt; G, rs55886062), DPYD D949 (c.2846A&gt; T, rs67376798) và DPYD IVS10 (c.1129-5923C&gt; G, rs75017182), liên quan đến độc tính do điều trị bằng fluoropyrimidine. Kiểu gen đột biến và kiểu gen wildtype được phát hiện đồng thời trong mỗi một phản ứng</p> |  | <p>Easy ® DPYD (24 test)</p><p>+ Kit phát hiện đa hình gen DPYD với các kiểu allen DPYD * 2A (IVS14 + 1G&gt; A, c.1905 + 1G&gt; A, rs3918290), DPYD * 13 (c.1679T&gt; G, rs55886062), DPYD D949 (c.2846A&gt; T, rs67376798) và DPYD IVS10 (c.1129-5923C&gt; G, rs75017182), liên quan đến độc tính do điều trị bằng fluoropyrimidine. Kiểu gen đột biến và kiểu gen wildtype được phát hiện đồng thời trong mỗi một phản ứng.</p><p>+ Tự động phân tích và báo cáo kết quả với phần mềm Easy PGX Software.</p><p>+ Độ nhạy: LOD 0.5%</p><p>+ Loại mẫu: DNA từ mẫu máu toàn phần</p><p>+ Cung cấp bao gồm: Hoá chất tách chiết mô + Hoá chất Real-time PCR</p><p>+ Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE-IVD</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29
2510 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Kit phát hiện đa hình gen UGT1A1 với các kiểu allen UGT1A1 liên quan đến độc tính điều trị bằng Irinotecan | Easy® UGT1A1 (24 test)-RT007 | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Italy | Nhóm 3 |  |  | 70000000 | t | Hộp | true | 2021-03-29 | 2021-12-31 | <p>Kit phát hiện đa hình gen UGT1A1 với các kiểu allen UGT1A1 liên quan đến độc tính điều trị bằng Irinotecan</p> | <p>Kit phát hiện đa hình gen UGT1A1 với các kiểu allen UGT1A1 * 36 (TA) 5, UGT1A1 * 1 (TA) 6, UGT1A1 * 28 (TA) 7 và UGT1A1 * 37 (TA) 8, liên quan đến độc tính điều trị bằng Irinotecan với gen nội kiểm trong mỗi phản ứng.</p> |  | <p>Easy® UGT1A1 (24 test)</p><p>+ Kit phát hiện đa hình gen UGT1A1 với các kiểu allen UGT1A1 * 36 (TA) 5, UGT1A1 * 1 (TA) 6, UGT1A1 * 28 (TA) 7 và UGT1A1 * 37 (TA) 8, liên quan đến độc tính điều trị bằng Irinotecan với gen nội kiểm trong mỗi phản ứng.</p><p>+ Tự động phân tích và báo cáo kết quả với phần mềm Easy PGX Software.</p><p>+ Độ nhạy: LOD 0.5%</p><p>+ Loại mẫu: DNA tách từ máu toàn phần.</p><p>+ Cung cấp bao gồm: Hoá chất tách chiết mô + Hoá chất Real-time PCR</p><p>+ Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE-IVD.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29
2511 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo khúc xạ | Máy đo khúc xạ tự động | ARK-2000 | Shanghai Link Instruments Co., Ltd | Trung Quốc | Shanghai Link Instruments Co., Ltd | Trung Quốc |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI |  | Nhóm null |  |  | 151600000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-15 | 2023-04-15 | <p>Đo khúc xạ mắt</p> | <p> - 01 Máy chính</p><p> - 01 Dây nguồn</p><p> - 01 Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p> </p><p> - Chế độ đo lường:</p><p> + Chế độ K/R: Đo khúc xạ và Keratometer.</p><p> + Chế độ REF: Đo khúc xạ</p><p> + Chế độ KEF: Đo độ cong giác mạc</p><p> - Đo khúc xạ</p><p> + Khoảng cách đỉnh 0,0,12.0,13,75,15,0 mm</p><p> + Quả cầu -20,00 ~ + 20,00D (bước 0,12 / 0,25D) (VD = 12mm)</p><p> + Hình trụ 0,00 ~ ± 10,00D (bước 0,12 / 0,25D)</p><p> + Trục 1 ° ~ 180 ° (bước 1 °)</p><p> + Khoảng cách học sinh 30 ~ 85 mm</p><p> + Tối thiểu. đường kính đồng tử có thể đo được 0 2.0mm</p><p> +Mục tiêu Mục tiêu tạo sương mù tự động</p><p> - Đo độ cong giác mạc</p><p> + Bán kính cong 5 ~ 10mm (0,01mm bước)</p><p> + Khúc xạ giác mạc 33,00 ~ 67,00D (0,12 / 0,25 bước)</p><p> + Loạn thị giác mạc 0,00 ~ -15,00D (0,12 / 0,25 bước)</p><p> + Góc của giác mạc 1 ° ~ 180 ° (bước 1 °)</p><p> + Đường kính giác mạc 2.0 ~ 12.00mm</p><p> - Đặc điểm kỹ thuật phần cứng </p><p> + Giám sát LCD màu 5,7 inch</p><p> + Máy in Máy in nhiệt nhanh</p><p> + Chức năng tiết kiệm điện TẮT, 5, 15 phút (có thể lựa chọn)</p><p> + Nguồn cấp AC110 ~ 220 V, 50 / 60HZ</p><p> + Kích thước / trọng lượng 288 (W) * 500 (D) x480 (H) mm / 14kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15
2512 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy Laser Điện Từ trường trị liệu đa năng | Meta-1 | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-11-10 | <p>Thiết bị trị liệu điện từ trường tần số thấp kết hợp với nhiệt hồng ngoại là sự kết hợp hai chức năng trong một máy gồm các đầu trị liệu điện tần số thấp và đầu trị liệu hồng ngoại sẽ giúp cho quá trịnh trị liệu đạt kết quả tốt hơn. Thiết bị gồm 4 lối ra&nbsp;cho điện từ trường và 2 lối ra cho&nbsp;nhiệt hồng ngoại và 1 lối ra cho laser diode trị liệu.</p><ol><li><br></li></ol><p>Thiết bị được thiết kế bằng các mạch kỹ thuật số thay thế cho các mạch analog thế hệ cũ do vậy thiết bị hoạt động có độ ổn định cao, thao tác dễ dàng .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Thiết bị có 10 chế độ lựa chọn cho trị liệu. Cường độ điện từ trường lối ra được chia thành 32 cấp, mức nhiệt hồng ngoại được chia làm 3 mưc&nbsp;gồm Thấp –vừa- cao</p><p>Sử dụng thiết bị điện từ trường tần số thấp kết hợp với nhiệt hồng ngoại&nbsp;không có tác dụng phụ đối với bệnh nhân như các phương pháp khác.</p><p><strong>Phạm vi điều trị:</strong></p><ol><li>Căng cơ: Như bị đau cơ do chơi thể thao,…</li><li>Viêm khớp: Do thay đổi khí hậu gây thấp khớp và viêm khớp&nbsp;do thấp khớp.</li><li>Cơ thể mệt mỏi:&nbsp;người bệnh bị các rối loạn về cơ xương do lao động</li><li>Làm việc trí óc trong thời gian dài:&nbsp;Như dùng máy tính trong thời gian dài,</li><li>Những người có sức khoẻ kém như hay mệt mỏi, hôn mê, khả năng miễn dịch kém</li><li>Thiết bị điều trị hiệu quả trên hệ cơ xương khớp, và&nbsp;có chức năng hỗ trợ hệ thần kinh,hô hấp, hệ nội tiết, hệ tiêu hoá, hệ tiết niệu sinh dục, hệ động mạch và tĩnh mạch</li><li>Đầu laser diode có tác&nbsp;dụng điều trị chứng viêm mũi dị ứng</li></ol> | <ul> <li>Thân máy chính: 01 chiếc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Tấm điện cực - nhiệt hồng ngoại: 01 cặp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Đầu laser diode: 02 Chiếc</li> <li>Đai hồng ngoại : 01 chiếc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Dây nối điện cực - nhiệt hồng ngoại: 01 chiếc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Dép trị liệu: 01 đôi</li> <li>Tấm điện cực: 02 cặp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Hướng dẫn sử dụng: 01 quyển&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> <li>Thẻ bảo hành: 01 thẻ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> </ul> |  | <ul> <li>Điện nguồn: 220VAC, 50Hz</li> <li>Công suất tiêu thụ: ≤ 40 W</li> <li>Biên độ điện áp ra: xung - xung 50 -100V</li> <li>Dải tần cao: 1- 5kHz</li> <li>Dải tần thấp: 0.1-200 Hz</li> <li>Nhiệt độ hồng ngoại: Phạm vi&nbsp; từ 30<sup>0</sup>C-50<sup>0</sup>C</li> <li>Lối ra cho điện từ trường: 4</li> <li>Lối ra cho hồng ngoại: 2</li> <li>Lối ra cho laser trị liệu: 2</li> </ul> <p>+ Hồng ngoại: tới 100mW</p> <p>+ Đỏ: &gt;5mW</p> <ul> <li>Chế độ trị liệu: 10 chế độ (lưng – thắt lưng, tay - chân, các khớp, bàn chân, âm nhạc, châm cứu, thư giãn, xoa bóp, giác hơi, tổng hợp)</li> <li>Thời gian trị liệu: 10 - 60 phút</li> <li>Hiển thị thông bằng LCD mầu</li> <li>Thông báo các chế độ điều trị bằng âm thanh</li> <li>Trọng lượng: 2 kg</li> <li>Kích thước : 280 x 180 x 120 (mm)</li> </ul> | [5 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-10 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2021-05-28
2513 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | Bộ ghế khám mắt | CT-200 | Shanghai Link Instruments Co., Ltd | Trung Quốc | Shanghai Link Instruments Co., Ltd | Trung Quốc |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI |  | Nhóm null |  |  | 108000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-15 | 2023-04-15 | <p> Ngồi để khám mắt</p> | <p> - 01 Bộ</p><p> - 01 Dây nguồn</p><p> - 01 Hướng dẫn sử dụng&nbsp;</p> |  | <p> Kích thước đơn vị: 1100 × 1000 × 2110mm</p><p> Kích thước bàn: 840 × 405mm</p><p> Phạm vi di chuyển bàn: 400mm</p><p> Phạm vi xoay bảng: 90 °</p><p> Phạm vi lên xuống của ghế: 180mm</p><p> Phạm vi xoay ghế: 60 °</p><p> Khả năng tải của ghế: 150kg</p><p> Góc dao động của cánh tay đu: 30 °</p><p> Điện áp: AC220V / 110V 50 / 60HZ</p><p> Cân nặng: 95kg</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15
2514 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng 582 lít, 1 cửa | FDV-M12 | Sakura Seiki Co. Ltd. | Nhật Bản | Sakura Seiki Co. Ltd. | Nhật Bản | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3800000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-07 | 2021-12-31 | <p>Máy hấp tiệt trùng 582 lít, 1 cửa</p><p class="ql-align-justify">Model: FDV-M12</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: Sakura Seiki Co., Ltd</p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ: Nhật Bản</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"><strong><u>Cấu hình</u></strong></p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện đi kèm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ tạo hơi nước (tích hợp trong máy): 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in dữ liệu (lắp sẵn trong máy chính): 01 cái </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy nén khí đồng bộ kèm theo hệ thống: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy biến áp (dùng cho bảng điều khiển và máy nén khí): 01 cái </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá đựng dụng cụ được làm bằng thép không gỉ: 01 cái </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy chuyên dụng: 01 cái </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gioăng cửa: 2 cái</p><p>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và tiếng việt: 01 bộ </p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | 2021-06-07 | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | 2021-06-07
2515 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Healing Abutment 3 mmH - Ø7.0 Implant | 70-1153-IMP0013 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1000000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li><li>Chiều dài: 3mm</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27
2516 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Kit phát hiện đa hình gen UGT1A1 với các kiểu allen UGT1A1 dạng đông khô | EasyPGX® ready UGT1A1 (48 test)-RT027 | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Italy | Nhóm 3 |  |  | 140000000 | t | Hộp | true | 2021-03-29 | 2021-12-31 | <p>Kit phát hiện đa hình gen UGT1A1 với các kiểu allen UGT1A1 dạng đông khô</p> | <p>+ Kit phát hiện đa hình gen UGT1A1 với các kiểu allen UGT1A1 * 36 (TA) 5, UGT1A1 * 1 (TA) 6, UGT1A1 * 28 (TA) 7 và UGT1A1 * 37 (TA) 8, liên quan đến độc tính điều trị bằng Irinotecan với gen nội kiểm trong mỗi phản ứng.</p> |  | <p>EasyPGX® ready UGT1A1 (48 test)</p><p>+ Kit phát hiện đa hình gen UGT1A1 với các kiểu allen UGT1A1 * 36 (TA) 5, UGT1A1 * 1 (TA) 6, UGT1A1 * 28 (TA) 7 và UGT1A1 * 37 (TA) 8, liên quan đến độc tính điều trị bằng Irinotecan với gen nội kiểm trong mỗi phản ứng.</p><p>+ Tự động phân tích và báo cáo kết quả với phần mềm Easy PGX Software.</p><p>+ Thuốc thử định dạng đông khô, được chia sẵn trong các strip 8 giếng, bảo quản vận chuyển ở nhiệt độ phòng.</p><p>+ Độ nhạy: LOD 0.5%</p><p>+ Loại mẫu: DNA tách từ máu toàn phần.</p><p>+ Cung cấp bao gồm: Hoá chất tách chiết mô + Hoá chất Real-time PCR đông khô</p><p>+ Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE-IVD.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29
2517 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Kit phát hiện sự chuyển đoạn nhiễm sắc thể liên quan đến RET/PTC1: CCDC6-RET; RET/PTC2: PRKAR1A-RET; RET/PTC3: NCOA4-RET và PAX8/PPARG dạng đông khô | EasyPGX® ready THYROID FUSION (48 test)-RT032 | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Italy | Nhóm 3 |  |  | 140000000 | t | Hộp | true | 2021-03-29 | 2021-12-31 | <p>Kit phát hiện sự chuyển đoạn nhiễm sắc thể liên quan đến RET/PTC1: CCDC6-RET; RET/PTC2: PRKAR1A-RET; RET/PTC3: NCOA4-RET và PAX8/PPARG dạng đông khô</p> | <p>Kit phát hiện sự chuyển đoạn nhiễm sắc thể liên quan đến RET/PTC1: CCDC6-RET; RET/PTC2: PRKAR1A-RET; RET/PTC3: NCOA4-RET và PAX8/PPARG và gen nội kiểm trong mỗi phản ứng.</p> |  | <p>EasyPGX® ready THYROID FUSION (48 test)</p><p>+ Kit phát hiện sự chuyển đoạn nhiễm sắc thể liên quan đến RET/PTC1: CCDC6-RET; RET/PTC2: PRKAR1A-RET; RET/PTC3: NCOA4-RET và PAX8/PPARG và gen nội kiểm trong mỗi phản ứng.</p><p>+ Tự động phân tích và báo cáo kết quả với phần mềm Easy PGX Software.</p><p>+ Thuốc thử định dạng đông khô, được chia sẵn trong các strip 8 giếng, bảo quản vận chuyển ở nhiệt độ phòng.</p><p>+ Độ nhạy: LOD 0.5%</p><p>+ Loại mẫu: DNA tách từ mô tươi hoặc đúc parafin (FFPE) và các mẫu tế bào học.</p><p>&nbsp;+ Cung cấp bao gồm: Hoá chất tách chiết mô + Hoá chất Real-time PCR đông khô</p><p>+ Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE-IVD.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29
2518 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | UroMeter 720 | UroMeter 720 | Standard Diagnostics,Inc. | Hàn Quốc | Standard Diagnostics,Inc. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 36190350 | t | Chiếc | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm nước tiểu tự động 11 thông số</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="340"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="340"><br /> - Nguồn cấp: 12V-3A<br /> - Adapter nguồn: input 100-240, 50-60Hz, 0.8A Max, Output 12V-3A<br /> - Kích thước: 260x320x178mm<br /> - Cân nặng: 2,4kg (5.2lb)<br /> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="360"><br /> - Tối đa 720 test/giờ<br /> - Nhập ID thông qua bàn phím trên máy, kết nối với PC, Barcode<br /> - Tự động hiệu chuẩn<br /> - Dung chứa: tối đa 2000 kết quả Cổng kết nối RS232: COM1 giao tiếp với PC, COM2 giao tiếp với Barcode<br /> -&nbsp; Cổng USB: kết nối với PC<br /> -&nbsp; In nhiệt trên máy<br /> - Màn hình LCD: 8 dòng, 21 ký tự</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-04-13
2519 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | BẬC LÊN XUỐNG | BLX10 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1431000 | t | Cái | false | 2021-04-03 | 2022-12-31 | <p>Dài rộng cao 470-320-320 mm</p><p><br></p> | <p>Dài rộng cao 470-320-320 mm</p><p><br></p> |  | <p> Dài rộng cao 470-320-320 mm</p><p> Inox hộp 20x20x1.0</p><p> Inox hộp 10x40x0.6</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-03 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-05
2520 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Kit phát hiện 8 vị trí đơn nucleotide BAT-25, BAT-26, NR-21, NR-22, NR-24, NR-27, CAT-25 và MONO-27 dạng đông khô | EasyPGX® ready MSI-RT033 | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Italy | Nhóm 3 |  |  | 140000000 | t | Hộp | true | 2021-03-29 | 2021-12-31 | <p>Kit phát hiện 8 vị trí đơn nucleotide BAT-25, BAT-26, NR-21, NR-22, NR-24, NR-27, CAT-25 và MONO-27 dạng đông khô</p> | <p>Kit phát hiện 8 vị trí đơn nucleotide BAT-25, BAT-26, NR-21, NR-22, NR-24, NR-27, CAT-25 và MONO-27 bằng realtime PCR.</p> |  | <p>EasyPGX® ready MSI</p><p>+ Kit phát hiện 8 vị trí đơn nucleotide BAT-25, BAT-26, NR-21, NR-22, NR-24, NR-27, CAT-25 và MONO-27 bằng realtime PCR.</p><p>+ Tự động phân tích và báo cáo kết quả với phần mềm Easy PGX Software.</p><p>+ Thuốc thử định dạng đông khô, được chia sẵn trong các strip 8 giếng, bảo quản vận chuyển ở nhiệt độ phòng.</p><p>+ Độ nhạy: LOD 0.5%</p><p>+ Loại mẫu: DNA tách từ mô tươi hoặc cố định bằng parafin (FFPE).</p><p>+ Cung cấp bao gồm: Hoá chất tách chiết mô + Hoá chất Real-time PCR đông khô.</p><p>+ Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE-IVD.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29
2521 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Kit phát hiện các đột biến trên exon 18, 19, 20, 21 của gen EGFR | Easy® EGFR (24 test)- RT003 | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Italy | Nhóm 3 |  |  | 70000000 | t | Hộp | true | 2021-03-29 | 2021-12-31 | <p>Kit phát hiện các đột biến trên exon 18, 19, 20, 21 của gen EGFR</p> | <p>&nbsp;Kit phát hiện các đột biến trên exon 18, 19, 20, 21 của gen EGFR và gen nội kiểm trong mỗi phản ứng.&nbsp;</p> |  | <p>Easy® EGFR (24 test)</p><p>+ Kit phát hiện các đột biến trên exon 18, 19, 20, 21 của gen EGFR và gen nội kiểm</p><p>+ Tự động phân tích và báo cáo kết quả với phần mềm Easy PGX Software.</p><p>+ Độ nhạy: LOD 0.5%</p><p>+ Loại mẫu: DNA tách từ mô tươi, mô cố định bằng paraffin (FFPE) và huyết tương.</p><p>+ Cung cấp bao gồm: Hoá chất tách chiết mô + Hoá chất Real-time PCR</p><p>+ Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE-IVD.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29
2522 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Tay khoan nha khoa | T4 Racer Midwest | Sirona Dental Systems GmbH | Đức | Sirona Dental Systems GmbH | Đức |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 11907000 | t | Chiếc | false | 2021-03-05 | 2021-06-30 | <p>TAY KHOAN NHA KHOA</p><p>Model: T4 Racer Midwest</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-01 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-03-05
2523 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Kit phát hiện đột biến T790M và C797S (c.2389 T> A, c.2390 G> C) của gen EGFR dạng đông khô | EasyPGX® ready EGFR PLUS (48 test)-RT030 | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Italy | Nhóm 3 |  |  | 140000000 | t | Hộp | true | 2021-03-29 | 2021-12-31 | <p>Kit phát hiện đột biến T790M và C797S (c.2389 T&gt; A, c.2390 G&gt; C) của gen EGFR dạng đông khô</p> | <p>+ Kit phát hiện đột biến T790M và C797S (c.2389 T&gt; A, c.2390 G&gt; C) của gen EGFR và gen nội kiểm trong mỗi phản ứng.</p> |  | <p>EasyPGX® ready EGFR PLUS (48 test)</p><p>+ Kit phát hiện đột biến T790M và C797S (c.2389 T&gt; A, c.2390 G&gt; C) của gen EGFR và gen nội kiểm trong mỗi phản ứng.</p><p>+ Tự động phân tích và báo cáo kết quả với phần mềm Easy PGX Software.</p><p>+ Thuốc thử định dạng đông khô, được chia sẵn trong các strip 8 giếng, bảo quản vận chuyển ở nhiệt độ phòng.</p><p>+ Độ nhạy: LOD 0.5%</p><p>+ Loại mẫu: DNA tách từ mô tươi hoặc cố định bằng parafin (FFPE) và mẫu huyết tương.</p><p>+ Cung cấp bao gồm: Hoá chất tách chiết mô + Hoá chất Real-time PCR đông khô</p><p>+ Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE-IVD.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29
2524 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Kit phát hiện các đột biến trên exon 2 (codon 12,13), exon 3 (codon 61) của các gen KRAS, NRAS, HRAS, codon (600, 601) của gen BRAF dạng đông khô | EasyPGX® ready THYROID (48 test)-RT028 | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Italy | Nhóm 3 |  |  | 140000000 | t | Hộp | true | 2021-03-29 | 2021-12-31 | <p>Kit phát hiện các đột biến trên&nbsp;exon 2 (codon 12,13), exon 3 (codon 61) của các gen KRAS, NRAS, HRAS, codon (600, 601) của gen BRAF dạng đông khô</p> | <p>+ Kit phát hiện các đột biến trên&nbsp;</p><p>exon 2 (codon 12,13), exon 3 (codon 61) của các gen KRAS, NRAS, HRAS, codon (600, 601) của gen BRAF và gen nội kiểm trong mỗi phản ứng.&nbsp;</p> |  | <p>EasyPGX® ready THYROID (48 test)</p><p>+ Kit phát hiện các đột biến trên&nbsp;</p><p>exon 2 (codon 12,13), exon 3 (codon 61) của các gen KRAS, NRAS, HRAS, codon (600, 601) của gen BRAF và gen nội kiểm trong mỗi phản ứng.&nbsp;</p><p>+ Tự động phân tích và báo cáo kết quả với phần mềm Easy PGX Software.</p><p>+ Thuốc thử định dạng đông khô, được chia sẵn trong các strip 8 giếng, bảo quản vận chuyển ở nhiệt độ phòng.</p><p>+ Độ nhạy: LOD 0.5%</p><p>+ Loại mẫu: DNA tách từ mô tươi, mô đúc parafin (FFPE) và các mẫu tế bào học.</p><p>+ Cung cấp bao gồm: Hoá chất tách chiết mô + Hoá chất Real-time PCR đông khô.</p><p>Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE-IVD.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29
2525 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang tổng quát | Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, Model FXRD-1417WA | FXRD-1417WA | Vieworks Co., Ltd. | Hàn Quốc | Vieworks Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 540000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p>Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, Model FXRD-1417WA</p> | <p>Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, Model FXRD-1417WA bao gồm:</p> <p>1/ Tấm cảm biến X-quang, model FXRD-1417WA: 01 tấm</p> <p>2/ Khối điều khiển SCU: 01 cái</p> <p>3/ Bộ sạc pin: 01 cái</p> <p>4/ Pin: 03 viên</p> <p>5/ Adapter: 01 cái</p> <p>6/ Cáp nguồn: 02 sợi</p> <p>7/ Cáp tín hiệu: 01 sợi</p> <p>8/ Cáp mạng: 01 sợi</p> <p>9/ Phần mềm kết nối và xử lí hình ảnh: 01 bộ</p> <p>&nbsp;</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-11 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-11
2526 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp Titanium 2.0mm bắc cầu ngắn 4 lỗ chữ L, trái | 18340-14 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1885000 | t | Cái | true | 2021-06-23 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp Titanium 2.0mm bắc cầu ngắn 4 lỗ chữ L, trái </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: 18340-14</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm bắc cầu ngắn 4 lỗ chữ L, trái,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm bắc cầu ngắn 4 lỗ chữ L, trái,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm bắc cầu ngắn 4 lỗ chữ L, trái,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Phụ lục danh mục chi tiết kèm theo</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-23 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2527 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Healing Abutment 5 mmH - Ø7.0 Implant | 70-1153-IMP0014 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1000000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp lành thương</li><li>Làm bằng titan Ti 6AL-4V ELI</li><li>Kích thước: Đường kính 7.0</li><li>Chiều dài: 5mm</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27
2528 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | MÁY PHUN SƯƠNG KHỬ KHUẨN ALFASOL COMPACT | ALFASOL COMPACT | Công Ty CP Công Nghệ Lavitec | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghệ Lavitec | Việt Nam | ["2020"] | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 110000000 | t | Cái | true | 2021-02-01 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Thiết bị Alfasol Compact hoạt động dựa nguyên lí của turbine và hệ thống bơm turbine. Mỗi thiết bị có khả năng khử khuẩn cho phòng có thể tích từ nhỏ đến trung bình lên tới 300m<sup>3 </sup>(Thể tích tiêu chuẩn lý tưởng: V= DxRxC = 10x10x3 = 300m<sup>3</sup> với độ dài đường chéo tối đa ≤ 14m). Thiết bị giúp phân tán dung dịch sản phẩm sát khuẩn thành dạng aerosol (sương) trong không khí, từ đó tăng cường khả năng diệt khuẩn của sản phẩm.&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thông số kỹ thuật sản phẩm:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 220 - 240 V, 50/60 Hz.</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp: max 6A.</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ vòng quay: 19.000 vòng/ phút.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 240 x 370 x 723 mm.</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng khi không chứa dung dịch sát khuẩn: 15 kg.</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng khi chứa can đầy dung dịch sát khuẩn: 20.5 kg.</p><p class="ql-align-justify">Khoảng cách hạt đi xa nhất: ≤14 m</p> | <p>Cấu tạo: Động cơ turbine, bơm nhu động, bộ nguồn mini 24V DC, bộ lọc nguồn EMI, mạch điều khiển, màn hình cảm ứng, quạt tản nhiệt</p> |  | <p>Thông số kỹ thuật sản phẩm:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 220 - 240 V, 50/60 Hz.</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp: max 6A.</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ vòng quay: 19.000 vòng/ phút.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 240 x 370 x 723 mm.</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng khi không chứa dung dịch sát khuẩn: <span style="background-color: yellow;">15</span> kg.</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng khi chứa can đầy dung dịch sát khuẩn: <span style="background-color: yellow;">20.5</span> kg.</p><p>Khoảng cách hạt đi xa nhất: ≤14 m</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | 2021-02-01 | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | 2021-04-29
2529 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Temporary Abutment Ø3.0 | 70-1153-PRA0038 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 500000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li></ul> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li><li><br></li></ul> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li></ul> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan</li><li>Kích thước: Đường kính 3.0</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27
2530 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | MÁY PHUN KHỬ KHUẨN PHÒNG MỔ _ OZPRO-3000 (Máy phun khô ozone plasma khử khuẩn-khử mùi phòng mổ) | OZPRO -3000 | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E | Việt Nam | ["2020"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-10-22 | <ul><li>Thiết bị máy phun ozone plasma khử khuẩn không khí và bề mặt phòng mổ ,đạt chuẩn vi sinh WHO-Grade B ( ≤ 10CFU)</li><li>Là loại thiết bị sử dụng nguồn vào là 20% oxy từ không khí trong phòng để tạo ra ozone plasma nồng độ cao được phun vào phòng lan truyền qua không khí để khử khuẩn - khử mùi không khí, bề mặt của phòng mổ, các bề mặt khuất của các vật dụng, khử khuẩn máy lạnh cục bộ.</li><li>Thời gian cài đặt: 30-60 phút /chu trình tự động</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li><li>Tiêu chuẩn vi sinh : đạt chuẩn WHO-Grade B (<em>(≤10CFU</em>)</li><li><strong>Vật liệu chế tạo:</strong></li><li>Vách trong: thép không gỉ SUS 304.</li><li>Vách ngoài: nhôm sơn tĩnh điện.</li><li>Thiết bị có bánh xe di chuyển, có chốt hãm.</li><li>Nguồn điện: 220 – 240VAC, 50/60Hz.</li><li>Công suất tiêu thụ trung bình: 200W/h.</li><li>Điều kiện hoạt động : phòng máy lạnh ( &lt;27 độ), độ ẩm ≤&nbsp;65% (phù hợp với tiêu chuẩn môi trường phòng mổ , ICU bệnh viện )</li><li>Thiết kế thân thiện, thuận tiện cho người sử dụng, đảm bảo an toàn.</li></ul> | <ul><li> Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 01 máy.</li><li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (tiếng Việt): 01 quyển.</li><li> Khử khuẩn – khử mùi phòng mổ, bề mặt phòng mổ (sàn, vách, trần, giường mổ, các vật dụng trong phòng mổ,…), phòng chăm sóc đặc biệt ICU, phòng thay đồ bệnh viện, phòng kho sạch trong lĩnh vực y tế trước và sau ca phẫu thuật…</li><li>Thể tích xử lý : 150 - 300 m3</li><li>- Khử khuẩn – khử mùi máy lạnh cục bộ</li></ul><p> </p> | <p>Phụ kiện (option)&nbsp;:</p> <p>- Máy đo hoạt tính khử khuẩn không khí (Handed Ozone Tester): 01 cái</p> <p style="margin-left:13.75pt;">&nbsp;</p> | <p><strong>MÁY PHUN KHỬ KHUẨN PHÒNG MỔ</strong></p><p>&nbsp;</p><ul><li><strong>Model: OZPRO – 3000</strong></li><li>Nhãn hiệu: HMED</li><li>Xuất xứ: PETECH -VN</li><li>Hàng mới 100%, Năm sản xuất: <strong>2020</strong></li><li>Điện thế sử dụng: 220<sup>V</sup>ac/50Hz/1 pha</li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn :</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ISO 9001:2015</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ISO 13485:2016</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GPLH BYT : 22/2019/BYT-TB-CT</strong></p><ol><li><strong><u>Chứng từ kèm theo</u>:</strong></li></ol><p>-GPLH của BYT ,số : 22/2019/BYT-TB-CT</p><p>-Chứng nhận ISO 9001:2015</p><p>-Chứng nhận ISO 13485:2016</p><p><em>- Chứng nhận kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn vi sinh WHO-Grade B (≤ 10 CFU) ,do Viện Pasteur TP.HCM ,Viện Y Tế Công Cộng-Bộ Y Tế (hoặc Đơn vị nhà nước có chức năng) kiểm nghiệm mẫu và cấp chứng nhận ( theo từng máy với mã số CODE sản xuất riêng&nbsp;biệt ).</em></p><p><em>- Chứng nhận bản quyền công nghệ “Medical OZPRO System _ Thiết bị phun khử khuẩn chuyên dụng cho phòng mổ bệnh viện”&nbsp;của Cục Sở Hữu Trí Tuệ (Số CN : 238721).</em></p><p><em>- Chứng nhận xuất xứ hàng hóa của nhà sx (CO)</em></p><p><em>- Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sx (CQ)</em></p><p><em>-Bản công bố tiêu chuần của nhà sản xuất (DOS)</em></p><p><em>-Chứng nhận kiểm định xuất xưởng của nhà sản xuất (RFF)</em></p><p><em>-Bộ hồ sơ gốc kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng.</em></p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2020-10-22 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-03-07
2531 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Hệ thống khử nhiễm toàn phòng tự động (WRDS) | Airdecon 200 | Amity Ltd | Pháp | Amity Ltd | Anh |  | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-10 | 2021-12-31 | <p>Airdecon® 200 là một Hệ Thống Khử Nhiễm Toàn Phòng (WRDS), cung cấp giải pháp Phòng chống &amp; Kiểm soát nhiễm khuẩn chuyên nghiệp với hiệu quả cao. Airdecon® 200 sử dụng Ozone và Hydrogen Peroxide dạng sương khô để khử nhiễm không khí và bề mặt. Nó sử dụng nguyên tắc khuếch tán độc đáo cho phép chất khử nhiễm tiếp xúc với bề mặt cần xử lý, kể cả những bề mặt khó tiếp cận.</p><p>Thiết bị này được trang bị hệ thống phân tán động phức tạp, bao gồm một hệ thống làm bay hơi chất lỏng và một bộ tạo ozone tích hợp, tất cả được kết nối với giao diện người dùng điện toán. Sử dụng cùng với Amity HP 75 (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) hoặc peroxone (O<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>). Đó là một hệ thống hoàn toàn tự động.</p> | <p>Hệ thống điều khiển: Màn hình cảm ứng màu PLC, Nút nhấn kích hoạt vật lý tránh nhầm lẫn, Kích hoạt từ xa bằng thiết bị thông minh.</p><p>Hệ thống khử nhiễm: Khí dung hóa dung dịch sát khuẩn, Tạo ozone.</p><p>Hệ thống cảm biến: Cảm biến nhiệt độ (Cảnh báo khi nhiệt độ vượt quá 50 độ C), Cảm biến độ ẩm, Cảm biến chuyển động (tự động ngừng quy trình và phát cảnh báo khi phát hiện chuyển động trong khu vực khử nhiễm).</p><p>Hệ thống an toàn: Đèn tín hiệu, đèn cảnh báo, Âm thanh cảnh báo, Mật khẩu sử dụng, cài đặt và truy xuất dữ liệu.</p><p>Hệ thống kiểm soát: Nhận dạng dung dịch sát khuẩn bằng chip RFID.</p><p>Hệ thống kết nối: Cổng kết nối RJ45 (để cập nhật phần mềm), Router Wifi tích hợp (để điều khiển và truy xuất dữ liệu).</p><p>Khung máy: Kim loại sơn tĩnh điện.</p><p>Thân vỏ: Nhựa kháng khuẩn dùng trong lĩnh vực y tế.</p><p>Di chuyển: Tay kéo kim loại và bánh xe bọc cao su chống ồn.</p><p>Nguồn điện sử dụng: Điện xoay chiều 1 pha.</p><p>Phụ đi kèm: Cáp RJ45, Cáp nguồn chuẩn IEC, CD-Rom (tích hợp phần mềm truy vấn), Sách hướng dẫn sử dụng.</p> |  | <p>Nguồn điện: Điện xoay chiều 1 pha 220 / 230V ~ 3A 50Hz</p><p>Công suất tiêu thụ: 700W</p><p>Kích thước: 110 x 42 x 46 cm&nbsp;(43 x 16,5 x 18 in)</p><p>Trọng lượng: 37 kg&nbsp;(81,5 lbs)</p><p>Khả năng khử nhiễm: 300 m<sup>3</sup></p><p>Lưu lượng: 10ml/ phút ± 10%; 8ml/ m<sup>3</sup> ± 10%</p><p>Độ ồn: 45 dB</p><p>Nguyên lý khuếch tán: Đầu phun Venturi</p><p>Nguyên lý tạo Ozone: Ống sứ Corona</p><p>Kích thước hạt sương: 5 đến 8 µm (sương khô)</p><p>Ngăn chứa dung dịch sát khuẩn: 2 khoang chứa bình dung dịch 2,5 lít mỗi bình (không kèm theo máy), kiểm soát bằng RFID tags/ chip</p><p>Hiệu quả khử khuẩn: Được xác nhận theo EN 13704, EN 14347, EN 14348, EN 14563, EN 13727, EN 1040, EN 14561, EN 14476, EN 13624, EN 14562 &amp; NFT 72-281 (2009)</p><p>Tiêu chuẩn kỹ thuật: Directives HARMONIZED STANDARDS, 2006/42/EC NF EN 61010-1, 2002/96/EC Electrical and Electronic Equipment Directive, 2002/95/EC ROHS Directive, 2004/108/EC EN 55022, CEI 61000-4-2, CEI 61000-4-3, CEI 61000-4-4 , CEI 61000-4-5, CEI 61000-4-6, CEI 61000-4-11, CEI 61000-3-2, CEI 61000-3-3</p> |  |  | Amity HP 75 |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 2021-05-10 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 2021-05-10
2532 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần | PSU-300 | Promed Medical | Trung Quốc | Promed Medical | Trung Quốc |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI |  | Nhóm null |  |  | 56000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-15 | 2023-04-15 | <p>Cắt đốt dùng trong phẫu thuật</p> | <p> - 01 Máy chính</p><p> - 01 Dây nguồn</p><p> - 01 Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p> - Công suất cut tối đa: 300w</p><p> - Kích thước: </p><p> Chiều cao: 16,2cm (6,4 inch) </p><p> Chiều rộng: 35,7cm (14,1 inch) </p><p> Chiều sâu: 42,1cm (16,6 inch) </p><p> Trọng lượng &lt;8,7kg (&lt;19 Ibs) </p><p> Bước tăng: Tăng 5W </p><p> Công suất đầu vào: 110 / 220V, 50/60 Hz ± 10% 11 2/2</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15
2533 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo nhãn áp | Bộ đo nhãn áp 2414-P-2030 | 2414-P-2030 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 47000000 | t | Bộ | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p> Bộ đo nhãn áp&nbsp;2414-P-2030 (loại tháo rời kiểu T, bao gồm tấm dẫn hướng &amp; một lăng kính kép</p><p><br></p><p> Keeler Applanation Tonometer (KAT) Take Away T Type with guide plate including one doubling prism&nbsp;</p> | <p> Bộ đo nhãn áp&nbsp;2414-P-2030 (loại tháo rời kiểu T, bao gồm tấm dẫn hướng &amp; một lăng kính kép</p><p><br></p><p> Keeler Applanation Tonometer (KAT) Take Away T Type with guide plate including one doubling prism&nbsp;</p> |  | <p> Bộ đo nhãn áp&nbsp;2414-P-2030 (loại tháo rời kiểu T, bao gồm tấm dẫn hướng &amp; một lăng kính kép</p><p><br></p><p> Keeler Applanation Tonometer (KAT) Take Away T Type with guide plate including one doubling prism&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
2534 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp plasma | PL 130/1 | Steelco S.p.A. | Italy | Steelco S.p.A. | Italy | ["2021"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 4200000000 | t | Cái | true | 2021-06-17 | 2022-06-17 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-17
2535 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Inclusive Multi-Unit Titanium Temporary with Prosthetic Screw | 70-1074-PRS0057 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 1250000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan</li></ul> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình thẩm mỹ</li><li>Làm bằng titan</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27
2536 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Temporary Abutment Ø3.5/4.3 | 70-1153-PRA0039 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 500000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan</li><li>Kích thước: Đường kính 3.5/4.3</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27
2537 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa khử khuẩn ống nội soi | Máy rửa khử khuẩn ống nội soi | Máy rửa ống nội soi | EW 1/1 | Steelco S.p.A. | Italy | Steelco S.p.A. | Italy | ["2021"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1300000000 | t | Cái |  | 2021-06-17 | 2022-06-17 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-17
2538 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Ghế nha khoa | DU9009 | Poweam Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Poweam Medical Co., Ltd | Trung Quốc |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI |  | Nhóm null |  |  | 90000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-15 | 2023-04-15 | <p> Để làm nha khoa</p> | <p> Ống tay khoan tốc độ cao 4 lỗ với đầu nối: 2 bộ</p><p> Ống tay khoan tốc độ thấp với đầu nối: 1 bộ</p><p> Ống tiêm 3 chiều (lạnh và nóng): 2 cái </p><p> Tựa đầu có thể điều chỉnh: 1 bộ</p><p> Tay vịn đôi X-243: 1 bộ </p><p> Khay dụng cụ: 1 bộ</p><p> 4- vị trí cho tay cầm và ống tiêm</p><p> Bộ hút nước và phun nước bọt: mỗi bộ 1 bộ </p><p> Đèn hoạt động halogen tròn X-073: 1 bộ </p><p> Máy xem phim 24V X-069: 1 bộ</p><p> Động cơ DC 24V (Xinyi): 1 bộ</p><p> Hệ thống hỗ trợ điều khiển không có khay điều khiển: 1 bộ </p><p> Hệ thống lọc nước: 1 bộ</p><p> Hệ thống làm nóng nước 24V: 1 bộ </p><p> Bình nước: 1 cái</p><p> Hệ thống cấp nước và xả nước tự động: 1 bộ </p><p> Mút sứ cố định: 1 bộ</p><p> Bàn đạp chân tròn X-104: 1 bộ </p><p> Ghế đẩu nha sĩ X-009: 1 bộ&nbsp;</p><p> </p> |  | <p> Kích thước đóng gói: 142 * 110 * 120cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15
2539 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay 2 chỗ đứng - bán tự động- Premix | 423320 | Laboratoires Anios | Pháp | Laboratoires Anios | Pháp |  | Công ty TNHH Thương mại VM |  | Nhóm null |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-15 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại VM | 2021-03-15 | Công ty TNHH Thương mại VM | 2021-04-27
2540 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy tán sỏi | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể | LIMED ESWL 98/LTTD | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 1150000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-09 | 2021-11-10 | <p class="ql-align-center">&nbsp;</p><ul><li>Thiết bị gọn nhẹ, di chuyển dễ dàng trên 4 bánh xe.</li><li>Hệ thống định vị bằng siêu âm với độ phân giải cao.</li><li>Điện cực phát sóng cho phép tối thiểu 3000 lần phóng điện.</li><li>Bộ phát sóng xung kích có độ bền cho 1.000.000 xung.</li><li>Sỏi vụn đều với 90% nhỏ hơn 6 mm.</li><li>Không cần gây tê, gây mê.</li><li>Thao tác dễ dàng, thay đổi điện cực nhanh.</li><li>Lắp đặt và đào tạo sử dụng đơn giản.</li></ul> | <ul> <li>Thân máy chính và các phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</li> <li>Hệ siêu âm: 01 bộ</li> <li>Hướng dẫn sử dụng: 01 quyển</li> </ul> <p><em>Vật tư tiêu hao kèm theo máy:</em></p> <ul> <li>Điện cực:&nbsp; 20 cái</li> <li>Màng cao su tiếp xúc:&nbsp; 02 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> </ul> | [7 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-09 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2021-05-28
2541 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Hahn™ Tapered Implant Temporary Abutment Ø5.0 | 70-1153-PRA0040 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 500000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li></ul><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Thiết bị dùng cho phục hình</li><li>Làm bằng titan</li><li>Kích thước: Đường kính 5.0</li></ul><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27
2542 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Tay khoan nha khoa | T4 Line B 40 | Sirona Dental Systems GmbH | Đức | Sirona Dental Systems GmbH | Đức |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 11785000 | t | Chiếc | false | 2021-03-05 | 2021-06-30 | <p>TAY KHOAN NHA KHOA</p><p>Model: T4 Line B 40</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-01 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-03-05
2543 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay 2 chỗ đứng (1400mm) - bán tự động | 408322* | Laboratoires Anios | Pháp | Laboratoires Anios | Pháp |  | Công ty TNHH Thương mại VM | Pháp | Nhóm null |  |  | 410000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>..</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại VM | 2021-03-15 | Công ty TNHH Thương mại VM | 2021-04-27
2544 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Máy nén khí | CX-500 | Poweam Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Poweam Medical Co., Ltd | Trung Quốc |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI |  | Nhóm null |  |  | 10000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-15 | 2023-04-15 | <p> Nén khí (Sử dụng trong hệ thống ghế nha khoa)</p> | <p> - 01 Máy chính</p><p> - 01 Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p> Máy nén khí 30 Lít</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15
2545 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Hệ thống đèn UV điều trị bệnh bạch biến, vẩy nến toàn thân | Medisun 2800 Innovation | Schulze & Bohm GmbH | Đức | Schulze & Bohm GmbH | Đức | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1390000000 | t | Hệ thống | true | 2021-07-03 | 2022-07-03 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống điều trị tia UV toàn thân Medisun 2800 Innovation là hệ thống trị liệu tia UV để điều trị những vùng da nhiễm bệnh trên toàn bộ cơ thể bệnh nhân. Hệ thống được thiết kế dùng để điều trị các loại bệnh đặc chủng trong da liễu như vẩy nến, da liễu dị ứng, bệnh bạch biến, và các bệnh ngoài da khác.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Medisun 2800 Innovation là hệ thống điều trị UV toàn thân được thiết kế với nhiều ưu việt, vận hành PC với màn hình màu cảm ứng LCD với màn hình rộng rõ nét 10,4inch tích hợp. Sử dụng điều khiển từ xa (optional). Phần mềm Medisun đơn giản, dễ sử dụng. Thiết bị&nbsp;điều trị cho hiệu quả cao, đảm bảo tuyệt đối độ an toàn cho bệnh nhân. </p><p class="ql-align-justify">Chỉ định:</p><p class="ql-align-justify">Bệnh vẩy nến</p><p class="ql-align-justify">Bệnh da liễu dị ứng</p><p class="ql-align-justify">Bệnh bạch biến</p><p>Các bệnh ngoài da khác</p> | <p>Cabin chính: 01 chiếc</p><p>Màn hình màu cảm ứng tích hợp trên cabin: 01 chiếc</p><p>Đèn UVB 311 (310 – 315 nm): 20-48 bóng</p><p>Kính bảo vệ tia UV cho bệnh nhân: 05 chiếc</p><p>Kính bảo vệ tia UV cho kỹ thuật viên vận hành thiết bị: 01 chiếc</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p>- Hệ thống gồm: từ 20-48 đèn UV </p><p class="ql-align-justify">- Công suất bóng đèn: 100W</p><p class="ql-align-justify">- Chiều dài bóng đèn: 1.8m</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình màu cảm ứng LCD 10,4 inch (PC-Control)</p><p class="ql-align-justify">- Liều điều trị an toàn được thiết lập sẵn bằng J/cm²</p><p class="ql-align-justify">- 2 hệ thống thông gió, quạt mát cho bệnh nhân. </p><p class="ql-align-justify">- Tích hợp thiết bị cảm biến dự phòng đo 4 loại tia UV an toàn, chính xác và cực nhạy, nhằm kiểm tra sản lượng ánh sáng và cảnh báo khi sản lượng ánh sáng không đảm bảo để điều chỉnh, xác định tuổi thọ bóng đèn và đưa ra kế hoạch bảo trì, thay thế.</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống vận hành network từ xa, ví dụ từ bàn lễ tân</p><p class="ql-align-justify">- Tối ưu hóa hệ thống làm mát đèn.</p><p class="ql-align-justify">- Kiểm soát liều lượng đầu vào bằng J/cm². Có thể điều chỉnh ánh sáng đến từng khu vực cơ thể và đảm bảo kiểm soát liều lượng đầu vào từng J / cm².</p><p class="ql-align-justify">- Liều tối đa UVB 311: 3 Joule/cm2</p><p class="ql-align-justify">- Liều tối thiểu UVB 311: 10 miliJoule</p><p class="ql-align-justify">- Cho phép điều chỉnh liều lượng tối đa đến 30 Joule/cm2</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống cho phép bác sỹ cài đặt mật khẩu quyền sử dụng máy</p><p class="ql-align-justify">- 02 quạt thông gió cho bệnh nhân</p><p class="ql-align-justify">- 08 quạt mát cho đèn</p><p class="ql-align-justify">- 12 chiếc cầu chì cho 4 cánh cửa&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- 02 thanh vịn cho bệnh nhân</p><p class="ql-align-justify">- 4 bộ cảm biến đo liều lượng kiểm tra năng lượng của bóng</p><p class="ql-align-justify">- Yêu cầu không gian thấp </p><p class="ql-align-justify">- Tấm Panels bằng chất liệu Acrylic giúp bảo vệ bệnh nhân (đặc biệt là trẻ em) không chạm tới được bóng đèn.</p><p class="ql-align-justify">- Giám sát bệnh nhân bằng cửa sổ hoặc gương</p><p class="ql-align-justify">- Công tắc tắt mở trong buồng UV cho bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống tắt mở tự động khi đóng, mở cửa cabin</p><p class="ql-align-justify">- Có nhiều chức năng đảm bảo tính an toàn cao.</p><p class="ql-align-justify">- Cánh cửa được thiết kế đóng mở hai chiều, trái hoặc phải theo yêu cầu</p><p class="ql-align-justify">- Hai thanh vịn cho bệnh nhân </p><p class="ql-align-justify">- Vỏ hệ thống bằng kim loại cứng </p><p>&nbsp;</p><p><br></p> |  | Tiêu chuẩn nhà sản xuất | Tiêu chuẩn nhà sản xuất |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | 2021-07-03 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | 2021-07-03
2546 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy Ozone | OZONE-TVM001 | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Việt Mỹ | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Việt Mỹ | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 5000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2021-12-31 | <p><strong>+ Vỏ máy</strong>:&nbsp;<strong>Máy ozone công nghiệp OZONE-TVM</strong></p><p><strong>&nbsp;+ Bộ phận buồng máy</strong></p> | <p><strong>+ Vỏ máy</strong>:&nbsp;<strong>Máy ozone công nghiệp </strong><strong>OZONE-TVM </strong>có phần vỏ chế tạo từ vỏ thép sơn tĩnh điện siêu bền, đẹp.</p> <p><strong>+ Bộ phận buồng máy</strong>: Buồng máy chính là bộ phận diễn ra quá trình phản ứng tạo ra khí ozone thành phẩm. Tại buồng máy có hệ thống bơm, lọc khí, ống dẫn khí, buồng ozone, các điện cực inox,.. tất cả đều được chế tạo từ những vật liệu chất lượng cao, độ bền, khả năng chịu nhiệt lớn.</p> |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="634"> <tbody> <tr> <td style="width:201px;"> <p><em>&nbsp;Loại Ozone và&nbsp;ion âm</em></p> </td> <td style="width:142px;"> <p><em>O<sub>3</sub></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:201px;"> <p><em>&nbsp;Nhiệt độ môi trường</em></p> </td> <td style="width:142px;"> <p>&nbsp;&lt;40<sup>0</sup>C</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:201px;"> <p><em>&nbsp;Độ ẩm môi trường</em></p> <p><em>&nbsp;nơi đăt máy</em></p> </td> <td style="width:142px;"> <p>&nbsp;&lt;80%</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:201px;"> <p><em>&nbsp;Điện hao</em></p> </td> <td style="width:142px;"> <p>&nbsp;AC 220V – 50Hz –50W</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:201px;"> <p><em>&nbsp;Kiểu dáng</em></p> </td> <td style="width:142px;"> <p>&nbsp;Vỏ thép sơn tĩnh điện</p> </td> </tr> </tbody> </table> |  |  |  | Bảo hành 12 tháng sau khi mua hàng |  | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | 2020-10-29 | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | 2020-11-20
2547 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy ly tâm | Máy ly tâm đa năng | Máy ly tâm | SH-120 | Poweam Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Poweam Medical Co., Ltd | Trung Quốc |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI |  | Nhóm null |  |  | 40000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-15 | 2023-04-15 | <p> Tách chiết các thành phần trong máu.</p> | <p> - 01 Máy chính</p><p> - 01 Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p> Tốc độ: 0 – 12000 vòng</p><p> RCF: 13500G</p><p> Dung tích: 1.5mm x 75mm ( 24 ống)</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15
2548 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Tủ làm ấm máu | Tủ làm ấm khăn | DC400 | Enthermics, Inc. | Mỹ | Enthermics, Inc. | Mỹ |  | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương |  | Nhóm 2 |  |  | 229000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-10-27 | <p>Model: DC400/ Tủ làm ấm khăn<br /> Hãng sản xuất: Enthermics/Mỹ<br /> Nước sản xuất: Mỹ<br /> Chất lượng máy: mới 100%<br /> Đạt tiêu chuẩn chất lượng:ISO 13485:2016&nbsp;<br /> Môi trường hoạt động: đến 32oC<br /> Độ ẩm: từ 10%-95%<br /> Nguồn cung cấp: 120-220-230; 50/60Hz</p> | <p>Tủ chứa : 01&nbsp;<br /> Dây nguồn: 01<br /> Tài liệu HDSD tiếng anh, tiếng việt: 01</p> |  | <p>- Tủ ấm được làm bằng chất liệu thép không gỉ.<br /> - Tủ được làm ấm bằng phương pháp ra nhiệt cưỡng bức.</p> <p>-&nbsp;Sức chứa: 10-12 cái khăn<br /> - Kích thước bên trong: 2,5 ft3 (0,7m3)<br /> Kích thước: 22 in (55,9 cm) H; 18,5 in (47 cm) W; 22 in (55,9 cm) D</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-10-27 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-11
2549 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo nhãn áp | Bộ đo nhãn áp 2414-P-2040 | 2414-P-2040 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 51500000 | t | Bộ | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p> Bộ đo nhãn áp 2414-P-2040 (loại gắn cố định kiểu R, bao gồm trụ &amp; một lăng kính kép)</p><p><br></p><p> Keeler Applanation Tonometer (KAT) Fixed R Type with post and including one doubling prism&nbsp;</p> | <p> Bộ đo nhãn áp 2414-P-2040 (loại gắn cố định kiểu R, bao gồm trụ &amp; một lăng kính kép)</p><p><br></p><p> Keeler Applanation Tonometer (KAT) Fixed R Type with post and including one doubling prism&nbsp;</p> |  | <p> Bộ đo nhãn áp 2414-P-2040 (loại gắn cố định kiểu R, bao gồm trụ &amp; một lăng kính kép)</p><p><br></p><p> Keeler Applanation Tonometer (KAT) Fixed R Type with post and including one doubling prism&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
2550 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp Titanium 2.0mm bắc cầu ngắn 4 lỗ chữ L, phải | 18330-14 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1885000 | t | Cái | true | 2021-06-23 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp Titanium 2.0mm bắc cầu ngắn 4 lỗ chữ L, phải</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: 18330-14</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm bắc cầu ngắn 4 lỗ chữ L, phải,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm bắc cầu ngắn 4 lỗ chữ L, phải,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm bắc cầu ngắn 4 lỗ chữ L, phải,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Phụ lục danh mục chi tiết kèm theo</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-23 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2551 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Kính hiển vi | Kính hiển vi 2 mắt | Kính hiển vi quang học hai mắt | XSP-106 | Poweam Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Poweam Medical Co., Ltd | Trung Quốc |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI |  | Nhóm null |  |  | 100000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-15 | 2023-04-15 | <p> Phóng đại hình ảnh để nhìn</p> | <p> - 01 Máy chính</p><p> - 01 Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p> Vật kính: 4x,10x,40x (S), 100 x (S, dầu)</p><p> Thị kính: WF10X, (WF16X tùy chọn)</p><p> Thị kính đầu: đầu ống nhòm di chuyển có khớp nối</p><p> Ống soi mũi nặng: 5 lần</p><p> Cấu trúc chính: 2 Lớp cơ khí, 115 x 125 mm</p><p> Đèn phát sáng: Đèn Halogen 6V/20W</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15
2552 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Inclusive Multi-Unit Temp Healing Cap with Prosthetic Screw | 70-1074-PRS0044 | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | Prismatik Dentalcraft, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | Mỹ | Nhóm null |  |  | 500000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2025-12-31 | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp tạm dùng cho phục hình</li><li>Đa đơn vị</li><li>Làm bằng nhựa</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp tạm dùng cho phục hình</li><li>Đa đơn vị</li><li>Làm bằng nhựa</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp tạm dùng cho phục hình</li><li>Đa đơn vị</li><li>Làm bằng nhựa</li></ul><p><br></p><p><br></p> | <p>Đặc điểm:</p><ul><li>Nắp tạm dùng cho phục hình</li><li>Đa đơn vị</li><li>Làm bằng nhựa</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - RĂNG HÀM MẶT WORLDWIDE | 2021-04-27
2553 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | BT-500SA | Zhangjiagang Bestran Technology Co., Ltd. | Trung Quốc | Zhangjiagang Bestran Technology Co., Ltd. | Trung Quốc |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI |  | Nhóm null |  |  | 124000000 | t | Cái | true | 2021-04-15 | 2023-04-15 | <p>Chiếu sáng để tiến hành phẫu thuật</p> | <p> - 01 đèn mổ di dộng</p><p> - 01 Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p> Thông số kỹ thuật:</p><p> Độ sáng: ≥100.000Lux</p><p> Nhiệt độ màu: 4500 ± 300K</p><p> Chỉ số khử màu (Ra): 93</p><p> Độ sâu độ rọi: ≥1000mm</p><p> Tổng bức xạ: 580W / m2</p><p> Tỷ lệ giữa bức xạ và độ rọi: 4,7mW / m2lx</p><p> Kích thước trường ánh sáng: 160 ～ 280mm</p><p> Công suất định mức của bóng đèn 24V: 150W</p><p> Tuổi thọ của đèn chiếu sáng: 1.000 giờ</p><p> Điện áp cung cấp điện: AC110-240v, 50 / 60Hz</p><p> Điều chỉnh độ sáng: Tự động 8 – mức điều chỉnh ánh sáng liên tục theo từng giai đoạn</p><p> Sự thay đổi của đèn chính và đèn đứng: Tự động</p><p> </p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15
2554 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy đo điện tim | CARDIOVIT AT-102 G2 | Schiller AG | Thụy Sĩ | Schiller AG | Thụy Sĩ | ["2020"] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 182000000 | t | Cái | true | 2021-01-04 | 2021-06-30 | <p>Màn hình màu 8 ”độ phân giải cao</p><p>Các phím chức năng cảm ứng</p><p>Bàn phím chữ và số kín dễ làm sạch</p><p>Dung lượng pin hơn 8 giờ với bản in ECG</p><p>Nhịp điệu nghỉ ngơi lên đến 10 phút</p><p>Cố vấn kết nối với các dạng sóng mã màu và mô hình giải phẫu</p><p>Phát hiện đảo ngược chì</p><p>Giao tiếp Wi-Fi hai chiều nhanh chóng và an toàn thông qua Liên kết SCHILLER và Máy chủ SCHILLER</p> | <p>- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ.</p><p>Trong đó đã bao gồm các phụ kiện chính sau:</p><p>+ Màn hình: 01 cái</p><p>+ Dây nguồn: 01 cái</p><p>+ Bộ cáp đo: 01 bộ</p><p>+ Máy in nhiệt: 01 cái</p><p>+ Giấy điện tim: 01 cuộn</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-04 | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-05
2555 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy đo điện tim | CARDIOVIT FT-1 | Schiller AG | Thụy Sĩ | Schiller AG | Thụy Sĩ | ["2020"] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 145000000 | t | Cái | true | 2021-01-04 | 2021-06-30 | <p>Giao tiếp Wi-Fi hai chiều nhanh chóng và an toàn</p><p>Nhiều chương trình phân tích chẩn đoán tùy chọn khác nhau: giải thích tự động ETM, ETM Sport dựa trên Tiêu chí Seattle, CCAA để phát hiện sớm STEMI</p><p>Nhịp điệu nghỉ ngơi lên đến 4 phút</p><p>Cố vấn kết nối với các dạng sóng được mã màu và mô hình giải phẫu</p><p>Phát hiện đảo ngược chì</p><p>Chất lượng tín hiệu vượt trội cho ECG người lớn và trẻ em</p><p>Danh sách làm việc (tùy chọn)</p> | <p>- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ.</p><p>Trong đó đã bao gồm các phụ kiện chính sau:</p><p>+ Màn hình: 01 cái</p><p>+ Dây nguồn: 01 cái</p><p>+ Bộ cáp đo: 01 bộ</p><p>+ Máy in nhiệt: 01 cái</p><p>+ Giấy điện tim: 01 cuộn</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-04 | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-05
2556 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy điều trị vết thương bằng Plasma | Máy laser CO2 điều trị da AcuPulse | AcuPulse | Lumenis Ltd. | Israel | Lumenis Ltd. | Israel |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Israel | Nhóm 6 |  |  | 2650000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-23 | 2021-10-31 | <p>Máy laser CO2 điều trị da và phụ kiện</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ tay cầm AcuScan120TM Upgrade kit: 01 bộ</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm chính: 01 cái</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu tip dùng 1 lần: 30 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ tay cầm 125mm: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chìa khóa mở máy: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn đạp chân: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kính bảo vệ bác sỹ: 03 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kính bảo vệ bệnh nhân: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 02 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện chuẩn kèm theo</p> |  | <p><strong>Thông số chi tiết:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bước sóng: 10.600 nm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại Laser: SuperPulse™ and CW</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng tới tế bào: 40W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng đỉnh: 170W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước điểm: Nhỏ nhất: 0.12mm/ Lớn nhất: 1.3mm (AcuScan120™)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước quét: Lên đến 15 x 15 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mật độ mỗi lần quét: Phân đoạn: 3-60%, bóc tách toàn bộ: &gt;100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng tái tạo toàn bộ bề mặt da</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chùm tia đích: 5 mW diode laser đỏ, 635 nm, mật độ tùy chỉnh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chùm tia phân phối: Lightweight, 7-joint, spring-balanced arm w/120 cm (47.2 in) reach, xoay 360°</p><p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng điện: 100 – 240 VAC, 10 A max., 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng: 49 kg (108 lbs)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước (WxDxH): 37 cm x 40 cm x 119 cm (14.6 x 15.8 x 47 in)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-23 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-04-27
2557 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim 6 kênh | FX-8200 | Fukuda Denshi Co. Ltd. | Nhật Bản | Fukuda Denshi Co. Ltd. | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 80000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-08 | 2021-10-08 | <p>Máy điện tim 6 kênh</p><p>Model: FX-8200</p><p>Hãng sản xuất: Fukuda Denshi</p><p>Xuất xứ: Nhật bản</p><p>- Máy điện tim 6 kênh&nbsp;Fukuda&nbsp;FX-8200 là máy điện tim thế hê mới với&nbsp;màn hình cảm ứng màu LCD 7” có chiếu sáng ngược,&nbsp;cho phép người dùng dễ dàng truy cập đa chức năng của một chiếc máy gọn nhẹ, di động. Máy in dạng sóng ECG 12 đạo trình tiêu chuẩn</p><p>- Máy điện tim 6 kênh FX-8200 thu thập 12 đạo trình ECG, và in các dạng sóng ECG và các phép đo trên giấy kẻ ô, rộng 110mm. Phần cứng và phần mềm máy được thiết kế mới nhất, chương trình phép đo ECG mới nhất làm tăng độ chính xác phép đo ECG.</p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2020-10-28 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2021-04-08
2558 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim 12 kênh | ECG-1350K | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ |  | Nhóm 3 |  |  | 280000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-14 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-justify">Máy điện tim nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và dễ dàng mang theo.</p><p class="ql-align-justify">Cardiofax M tích hợp chương trình phân tích mới nhất của NIHON KOHDEN, chương trình phân tích ECAPS12C. Có thể nhận sóng điện tim 12 đạo trình đồng thời, lên tới 24 giây, phân tích và cho khoảng 200 kết quả phân tích, 5 loại đánh giá.&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Máy in nhiệt trong máy có thể in 6 hoặc 12 đường sóng ECG trên giấy 210 mm để tiết kiệm chi phí tối đa. Có thể chuyển dữ liệu dạng sóng và kết quả phân tích vào máy tính (cần có phần mềm ECG Viewer).</p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-04-14 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-04-14
2559 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Vật liệu làm răng giả dùng trong nha khoa | CLFNDA20, CLFNDBL3, CLFN00G1, CLFN00G2, CLFN00G3, CLFN00G4 | Bredent GmbH & Co. KG | Đức | Bredent GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 1841000 | t | Hộp | true | 2021-01-06 | 2021-06-30 | <p>Vui lòng xem file đính kèm</p> | <p>Vui lòng xem file đính kèm</p> |  | <p>Vui lòng xem file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-06 | Bộ Y tế | 2021-01-08
2560 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Máy giảm béo, nâng cơ, xóa nhăn bằng sóng RF Pollogen Legend | Pollogen Legend | Pollogen Ltd | Israel | Pollogen Ltd | Israel |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Israel | Nhóm 6 |  |  | 2100000000 | t | Bộ | false | 2021-01-07 | 2021-10-31 | <p><strong>Hãng Sản Xuất: Pollogen</strong></p><p><strong>Xuất Xứ: Israel</strong></p><p><strong>Ứng dụng điều trị </strong></p><p class="ql-align-justify">- Giảm mỡ, nâng cơ và làm căng da trên các vùng da như: mắt, miệng, má và cổ, đùi bên trong và bên ngoài, cánh tay, mông và bụng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pollogen LEGEND ™ là một hệ thống thẩm mỹ y tế tiên tiến kết hợp các công nghệ hàng đầu - VoluDerm ™ HE, công nghệ RF vi kim, TriLipo® sử dụng năng lượng RF không xâm lấn và Kích hoạt chức năng cơ bắp. Sự kết hợp của các công nghệ này cung cấp hiệu quả làm giảm thể tích da, làm săn chắc da và điêu khắc cơ thể.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ VoluDerm HE sử dụng vi kim và RF tốt để tăng cường thể tích da đặc biệt cho da mặt và các khu vực mỏng manh khác như tay và vùng ngực. Điều trị bằng thiết bị Pollogen LEGEND ™ hiệu quả và nhanh chóng với sự khó chịu tối thiểu. Nó phù hợp với tất cả các loại da và màu sắc và được thực hiện trong một liệu pháp đơn giản, từng bước một mà không có thời gian nghỉ giải lao.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ DMA độc đáo và độc quyền nhắm mục tiêu cơ bắp để cải thiện và tăng cường cơ bắp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ Tripollar RF− tập trung do mật độ cao cho phép sử dụng năng lượng thấp, do đó cung cấp kết quả lâu dài và ngay lập tức</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ TriFractional tái tạo bề mặt RF trong lớp, cung cấp sự cắt bỏ có kiểm soát đến lớp biểu bì với một chế độ hoạt động để đảm bảo ít đau đớn và thời gian chết nhất.</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p><strong>Cấu hình:</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Thân máy chính x 1 cái</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Tay cầm điều trị x 4 cái</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Phụ kiện chuẩn kèm theo</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt: 01 bộ</span></p> |  | <p><strong>Thông số chi tiết:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tần số đầu ra RF: 1 MHz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Năng lượng RF đầu ra: tối đa 50W</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Mô hình hoạt động: TriFractionalTM, Hybrib EnergyTM </p><p class="ql-align-justify">- Nguồn điện: 100-240V, 50-60Hz, max 2.2A</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Công suất đầu ra tối đa RF: 50W @ 200 Ohm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Điện áp đầu ra tối đa: 100 ± 10 Vrms</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Điều khiển công suất đầu ra RF: Điều chế độ rộng xung (PWM)</p><p class="ql-align-justify">- Thành phần D.C xung TriLipo ™: ± 0.02V</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Thời lượng xung TriLipo ™: 20-400μs </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tần số xung TriLipo ™: 0.78,1.56, 3.12, 6.25; 12.5 (Hz) </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Biên độ xung TriLipo ™: 0 – 10VRMS @ 500 Ohm </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các chương trình: </p><p> +&nbsp;&nbsp;Hybrid Energy: </p><p class="ql-align-justify"> o Chương trình A: Hybrid Energy A: Thấp, vừa, cao </p><p class="ql-align-justify"> o Chương trình B: Hybrid Energy B: Thấp, vừa, cao</p><p> + TriFractional: Thấp, vừa, cao </p><p> +&nbsp; TriLipo: vùng điều trị- mặt, cổ, cánh tay, bụng, mông, đùi hoặc tay</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường hoạt động:</p><p> +&nbsp; Nhiệt độ: 15<sup>o</sup>C đến +30<sup>o</sup>C </p><p> +&nbsp;&nbsp;Áp suất không khí : 70-106kPa</p><p> +&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tương đối: 80%, không ngưng tụ</p><p> +&nbsp;&nbsp;Độ cao tối đa: 2000m</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp; Điều kiện môi trường vận chuyển và lưu trữ:</p><p> +&nbsp; Nhiệt độ: -20<sup>o</sup>C đến +55<sup>o</sup>C</p><p> +&nbsp;&nbsp;Áp suất không khí : 50Pa – 106kPa</p><p> +&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tương đối: 80%, không ngưng tụ</p><p> +&nbsp; Độ cao tối đa: 2000m</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 45 x 45 x 110 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: ~ 30 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-07 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-04-27
2561 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy ghi điện tim | MAC 2000 | GE Healthcare | Ấn Độ | GE Healthcare | Ấn Độ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 158000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="292"> <tbody> <tr height="21"> <td height="21" width="292">Thu nhận tín hiệu điện tim 12 đạo trình</td> </tr> <tr height="85"> <td height="85" width="292">Chế độ phân tích loạn nhịp: theo dõi điện tim liên tục để phát hiện các triệu chứng loạn nhịp với các bản ghi sự kiện được lựa chọn bởi người sử dụng</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="292">Tần số phân tích ECG: 1000 mẫu/ giây&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="292">Thời gian khởi&nbsp; động: 7 giây</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="292">Màn hình: TFT LCD 7 inch&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="292">Hỗ trợ: 19 ngôn ngữ</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="292">Độ phân giải: 800 x 480 pixel&nbsp;</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="292">Bộ nhớ trong: 100 file điện tim</td> </tr> </tbody> </table> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="292"> <tbody> <tr height="21"> <td height="21" width="292">Máy chính</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="292">Phụ kiện kèm theo</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="292">Thân máy chính với màn hình màu: 01 cái</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="292">Máy in 3 kênh tích hợp trên máy chính: 01 cái</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="292">Bộ cáp đo điện tim 10 dây điện cực: 01 bộ</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="292">Bộ điện cực tứ chí (4 cái): 01 bộ</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="292">Bộ điện cực trước tim<font> </font><font>(6 cái): 01 bộ</font></td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="292">&nbsp;Ăcquy: 01 bộ</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="292">Tập giấy ghi điện tim: 01 bộ</td> </tr> <tr height="42"> <td height="42">Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng anh &amp; tiếng việt: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2020-11-05 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2020-11-11
2562 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim | ECG600G | CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD | Trung Quốc | CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh |  | Nhóm 6 |  |  | 24000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-12-31 | <ul> <li>Máy điện tim sử dụng để phát hiện các bệnh về tim như rối loạn nhịp tim, suy tim, nhồi máu cơ tim, chẩn đoán một số thay đổi, rối loạn về tim nói chung.</li> <li>Hiển thị điện tâm đồ 6 đạo trình, chế độ in, độ nhạy, tốc độ giấy và trạng thái bộ lọc, v.v. trên một màn hình, thuận tiện cho việc chẩn đoán tương phản.</li> </ul> | <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Bộ dây điện tim 10 điện cực : 01 bộ.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Điện cực tứ chi: 04 cái.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Điện cực ngực: 06 cái.<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;- Giấy điện tim: 01 cuộn<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dây nguồn: 01 cái + sách hướng dẫn<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dây nối đất lọc nhiễu: 01 sợi.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Dây kết nối tương đương: 1 chiếc</p> |  | <p>- Có thể sử dụng kèm với máy sốc tim<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dòng điện rò qua bệnh nhân: &lt; 10μA.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tần số lấy mẫu: 1000Hz<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - CMRR: &gt;60dB, &gt;100dB (Add fiter)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Mức nhiễu: &lt; 15μVp-p<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Lọc nhiễu cơ: 25/35Hz (-3dB)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Lọc nhiễu nguồn: 50/60Hz (&gt;20dB)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Bộ phận in nhiệt: 8spots/mm, kích thước giấy in: 110mm x 20m<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Độ nhạy: 5mm/mV ; 10mm/mV ; 20mm/mV ; 40mm/mV ; Auto<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tốc độ in:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + Auto-record: 25mm/s, 50mm/s&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + Rhythm record: 25mm/s, 50mm/s<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + Manual record: 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 25mm/s, 50mm/s<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nguồn:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + AC: 100V/240V, 50Hz/60Hz<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + DC: 7.4V, 3700mAh</p> <ul> <li>Trọng lượng: 1.7kg</li> </ul> | <p>Bảo hành 12 tháng, lỗi đổi mới (lỗi nhà sản xuất)</p> <p>Bảo trì trọn đời sản phẩm.</p> | Cáp, núm điện cực, máy in, kẹp chi | Giấy in | Vệ sinh bo mạch, máy in. Thay thế linh kiện hỏng theo hãng | Bảo hành, bảo trì | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2020-11-17 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2020-11-17
2563 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy điều trị vết thương bằng Plasma | Máy laser Q-Switched điều trị da liễu, thẩm mỹ da StarWalker MAQX (M031-3A/2 MAQX) | StarWalker MAQX (M031-3A/2 MAQX) | Fotona d.o.o | Slovenia | Fotona d.o.o | Slovenia |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Slovenia | Nhóm 3 |  |  | 4400000000 | t | Bộ | false | 2021-01-07 | 2021-10-31 | <p>Hãng sản xuất: FOTONA - USA</p><p>Xuất xứ: Slovenia - EU</p><p class="ql-align-justify">StarWalker MAQX (M031-3A/2 MAQX)</p><p class="ql-align-justify"><strong>Đặc tính kỹ thuật:</strong></p><p><strong>Máy laser Q-Switched điều trị da liễu, thẩm mỹ</strong></p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị tất cả các loại tổn thương sắc tố và xóa tất cả các màu xăm</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ Vacuum Cell mang lại tia bắn đồng đều</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiệu quả hơn với năng lượng xung đơn cao nhất</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng suất vượt trội với kích thước vết bắn lớn hơn</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cách tay OPTOflex mang lại độ chính xác cao và nguồn laser ổn định</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trẻ hóa da với phương pháp FRAC3 rất độc đáo</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị giãn mao mạch bằng công nghệ Versa3 độc đáo.</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị u mạch máu với công nghệ Verde độc quyền của Fotona và duy nhất hiện nay</p> | <p class="ql-align-justify"><strong>Cấu hình thiết bị</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Cánh tay khớp nối: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Tay cầm điều trị R28: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Tay cầm điều trị R58: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Kính bảo vệ bác sĩ: 02 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Kính bảo vệ bệnh nhân: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Bàn đạp chân: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Chìa khóa mở máy: 02 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phụ kiện chuẩn kèm theo</p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật: </strong></p><p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bước sóng Nd: YAG 1064nm: </strong></p><p class="ql-align-justify">- Phương thức vận hành: Xung đơn, mode Q-Switch</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Độ dài xung: 5 – 20 nanô giây</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Tần số lặp xung tối đa: 10Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích cỡ vết chiếu: 2 – 8mm</p><p><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bước sóng KTP 532nm: </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Phương thức vận hành: Xung đơn, mode Q-Switch</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ dài xung: 5 – 20 nanô giây</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số lặp xung tối đa: 10Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích cỡ vết chiếu: 2 – 8mm</p><p><strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xung FRAC3 Nd: YAG 1064nm: </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Độ dài xung: 600 micro giây</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Tần số lặp xung tối đa: 2.2Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Kích cỡ vết chiếu: 2 – 8mm</p><p><strong>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xung VERSA Nd:Yag 1064nm:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Độ dài xung: 15, 20, 25, 50 mili giây.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Kích cỡ vết chiếu: 2 – 20mm</p><p><strong>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xung VERDE KTP 532 nm:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Độ dài xung: 15, 20, 30, 50 mili giây.</p><p class="ql-align-justify">- Kích cỡ vết chiếu: 1,5 – 6mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-07 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-04-27
2564 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim | ECG1200G | CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD | Trung Quốc | CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD | Trung Quốc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh |  | Nhóm 6 |  |  | 28000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-12-31 | <ul> <li>Máy điện tim sử dụng để phát hiện các bệnh về tim như rối loạn nhịp tim, suy tim, nhồi máu cơ tim, chẩn đoán một số thay đổi, rối loạn về tim nói chung.</li> <li>Máy điện tim ECG1200G có thể thu thập 12 đạo trình đồng thời in điện tâm đồ dạng sóng bằng hệ thống in nhiệt. Có tính năng ghi, ghi và hiển thị dáng sóng ECG ở chế độ tự động/thủ công. Giao diện đa ngôn ngữ.</li> <li>Hiển thị điện tâm đồ 3/6/12 đạo trình, chế độ in, độ nhạy, tốc độ giấy và trạng thái bộ lọc, v.v. trên một màn hình, thuận tiện cho việc chẩn đoán tương phản.</li> </ul> | <p>- Bộ dây điện tim 10 điện cực : 01 bộ.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Điện cực tứ chi: 04 cái.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Điện cực ngực: 06 cái.<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;- Giấy điện tim 110mmx20m: 01 cuộn<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dây nguồn: 01 cái.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dây nối đất lọc nhiễu: 01 sợi.</p> |  | <p>&nbsp;- Có thể sử dụng kèm với máy sốc tim<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dòng điện rò qua bệnh nhân: &lt; 10μA.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tần số lấy mẫu: 1000Hz<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - CMRR: &gt;60dB, &gt;100dB (Add fiter)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Mức nhiễu: &lt; 15μVp-p<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Lọc nhiễu cơ: 25/35Hz (-3dB)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Lọc nhiễu nguồn: 50/60Hz (&gt;20dB)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Bộ phận in nhiệt: 32spots/mm, kích thước giấy in: 210mm x 20m<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Độ nhạy: 5mm/mV ; 10mm/mV ; 20mm/mV ; 40mm/mV ; Auto<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tốc độ in:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + Auto-record: 25mm/s, 50mm/s&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + Rhythm record: 25mm/s, 50mm/s<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + Manual record: 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 25mm/s, 50mm/s<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nguồn:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + AC: 100V/240V, 50Hz/60Hz<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; + DC: 14.8V, 3700mAh</p> <p>Kích thước tiêu chuẩn: 334mm(L)*320mm(W)*85mm(H)</p> |  | Cáp, máy in, núm điện cực, kẹp chi... | Giấy in | Vệ sinh bo mạch, máy in. Thế thế linh kiện hỏng |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2020-11-17 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Anh | 2020-11-17
2565 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ tích hợp camera | Đèn mổ treo trần 2 nhánh tích hợp Camera | evo_LIGHT 700 | Evonos GmbH & Co. KG | Đức | Evonos GmbH & Co. KG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-30 | 2023-12-30 | <p class="ql-align-justify"><strong>ĐÈN MỔ TREO TRẦN 02 NHÁNH</strong></p><p class="ql-align-justify">Model: evo_LIGHT 700</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: Evonos</p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ: Đức&nbsp;</p><p><br></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cánh tay đèn: 02 chiếc </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đèn 160.000 Lux: 02 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trục đèn: 01 chiếc </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ốp trần: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay nắm tiệt trùng: 02 chiếc</p><p>- Camera: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sách HDSD: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng đầu đèn (Kg): 18</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước Ø (mm): 679 x 708 x 55</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ bóng đèn (giờ): &gt;50.000</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc xoay: 360<sup>o</sup></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lớp bảo vệ IP: 42</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ (W): 42</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sáng trong khoảng cách 1m (klux): 160</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh độ sáng điện tử: 40 - 160</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trường sáng (d10) ở độ rọi ở khoảng cách 1m: 170 - 300</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số kết xuất màu Ra: 96</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số kết xuất màu đỏ R9: 96</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh trường sáng: Có</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu trường sáng L1+L2 (mm) ± 20%: 900</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ tăng nhiệt đầu đèn: &lt;1<sup>o</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu (Kelvin): 4900</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chứng chỉ: CE</p><p><br></p> |  | bóng đèn, main chính,... |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-12-30 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-12-30
2566 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Cardio M Plus | Cardio M-Plus | Medical Econet GmbH | Hàn Quốc | Medical Econet GmbH | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN |  | Nhóm 4 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-05-16 | <ul> <li>Máy điện tim hiển thị 12 đạo trình, có tích hợp máy in nhiệt với độ phân giải cao.</li> <li>Số kênh đo được: 1, 3, 6, 12 kênh</li> <li>Độ nhạy: 5, 10,20 mm/mV</li> <li>LCD hiển thị với hai dòng Text</li> <li>Tốc độ in: 12.5, 25, 50 mm/ giây.</li> <li>Công suất: 60 W</li> <li>Nguồn cấp: 220 V<sub>ac</sub> , 50/60 Hz</li> </ul> | <ul> <li>Máy điện tim hiển thị 12 đạo trình, có tích hợp máy in nhiệt với độ phân giải cao.</li> <li>Số kênh đo được: 1, 3, 6, 12 kênh</li> <li>Độ nhạy: 5, 10,20 mm/mV</li> <li>LCD hiển thị với hai dòng Text</li> <li>Tốc độ in: 12.5, 25, 50 mm/ giây.</li> <li>Công suất: 60 W</li> <li>Nguồn cấp: 220 V<sub>ac</sub> , 50/60 Hz</li> </ul> |  | <ul> <li>Máy điện tim hiển thị 12 đạo trình, có tích hợp máy in nhiệt với độ phân giải cao.</li> <li>Số kênh đo được: 1, 3, 6, 12 kênh</li> <li>Độ nhạy: 5, 10,20 mm/mV</li> <li>LCD hiển thị với hai dòng Text</li> <li>Tốc độ in: 12.5, 25, 50 mm/ giây.</li> <li>Công suất: 60 W</li> <li>Nguồn cấp: 220 V<sub>ac</sub> , 50/60 Hz</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN | 2020-11-16 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN | 2020-11-17
2567 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy điều trị vết thương bằng Plasma | Máy laser Q-Switched điều trị da liễu, thẩm mỹ da StarWalker M031-3A/2 QX | M031-3A/2 QX | Fotona d.o.o | Slovenia | Fotona d.o.o | Slovenia |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Slovenia | Nhóm 3 |  |  | 3700000000 | t | Bộ | false | 2021-01-07 | 2021-10-31 | <p>StarWalker QX (M031-3A/2 QX)</p><p>Hãng sản xuất: FOTONA - USA</p><p>Xuất xứ: Slovenia - EU</p><p><strong>&nbsp;Cấu hình</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm điều trị R28: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cánh tay khớp nối: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn đạp chân: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chìa khóa mở máy: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kính bảo vệ bác sỹ: 02 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kính bảo vệ bệnh nhân: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện khác: Ổn áp LIOA</p><p><br></p><p><strong>Đặc điểm chính:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị tất cả các loại tổn thương sắc tố và xóa tất cả các màu xăm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ Vacuum Cell mang lại tia bắn đồng đều</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiệu quả hơn với năng lượng xung đơn cao nhất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng suất vượt trội với kích thước vết bắn lớn hơn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cách tay OPTOflex mang lại độ chính xác cao và nguồn laser ổn định</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trẻ hóa da với phương pháp FRAC3 rất độc đáo</p> | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số chi tiết:</strong></p><p><strong><em>Bước sóng Nd:YAG 1064nm: </em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương thức vận hành: Xung đơn, mode Q-Switch</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ dài xung: 5 – 20 nanô giây</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số lặp xung tối đa: 10Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích cỡ vết chiếu: 2 – 8mm</p><p><strong><em>Bước sóng KTP 532nm: </em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương thức vận hành: Xung đơn, mode Q-Switch</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ dài xung: 5 – 20 nanô giây</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số lặp xung tối đa: 10Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích cỡ vết chiếu: 2 – 8mm</p><p><strong><em>Xung FRAC3 Nd: YAG 1064nm: </em></strong></p><p>Độ dài xung: 600 micro giây</p> |  | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp cung cấp định mức: 100-240 VAC</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số pha: 1</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số định mức: 50/60 Hz 2%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng điện định mức: 16 A</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường hoạt động:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ: từ +10<sup>o</sup>C đến +25<sup>o</sup>C; phải ở trên điểm sương</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tương đối: từ 30% đến 75% - không ngưng tụ</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất khí quyển: từ 700 hPa đến 1060 hPa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện lưu trữ và vận chuyển:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ: từ -40<sup>o</sup>C đến +70<sup>o</sup>C (không có nước làm mát)</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tương đối: từ 10% đến 100% (bao gồm ngưng tụ)</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất khí quyển: từ 500 hPa đến 1060 hPa</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-07 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-04-27
2568 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim 3 kênh | ECG-2150 | Shanghai Kohden Medical Electronic Instrument Corp | Trung Quốc | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 55000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2020-12-31 | <p><strong><u>Hoạt động đơn giản</u></strong></p><p>Máy điện tim ECG-2150 có thiết kế hoạt động đơn giản và các phân tích rõ ràng</p><p>Màn hình nghiêng 4.8 inch LCD đèn nền đơn sắc cho phép quan sát dồng thời 12 đạo trình ECG rõ ràng</p><p>Màn hình LCD hiển thị đồng thời 12 đạo trình ECG thu nhận dễ dàng quan sát</p><p>Lựa chọn đầu đọc mã vạch/ đầu đọc thẻ để nhập thông tin ID nhanh chóng mà không có bất kỳ lỗi nào từ người sử dụng</p><p>Có thể lưu file điện tim trong bộ nhớ trong và trên thẻ SD. Có thể truyền dữ liệu ECG tới máy tính bằng mạng LAN</p><p><strong><u>Phân tích thông minh: </u></strong></p><p class="ql-align-justify">Chương trình phân tích cho một lúc 12 đạo trình và phân tích với 200 phát hiện bệnh lý và 5 loại đánh giá phân tích.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-19 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-12-31
2569 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy trị liệu từ trường | Magnetronic MF-2 | EIE | Ba Lan | EIE | Ba Lan | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 187200000 | t | Chiếc | false | 2020-11-20 | 2020-12-31 | <p>Máy trị liệu từ trường - Thiết bị chỉ sử dụng được chức năng cục bộ các vị trí trên cơ thể, tay, chân...</p><p>Tùy thuộc vào như cầu thực tế khách hàng lựa chọn cấu hình cung cấp và thêm tính năng riêng.</p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp kèm theo thiết bị:</strong></p><p><span style="color: rgb(237, 125, 49);">01x Máy chính kèm màn hình LCD</span></p><p>01x Dây nguồn</p><p>01x Cuộn từ cục bộ</p><p>01x Dây co giãn cố định cuộn phát</p><p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> | <p><span style="color: rgb(237, 125, 49);">01x Máy chính kèm màn hình cảm ứng và có thể nâng cấp lên phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt</span></p><p>01x Dây nguồn</p><p>01x Cuộn từ cục bộ</p><p>01x Dây co giãn cố định cuộn phát</p><p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> | <p><strong>Tính năng sản phẩm</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hai kênh trị liệu độc lập với các điều chỉnh riêng biệt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cấp:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;~230V 10%, 50Hz, 70VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lớp cách nhiệt:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại B</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 x 270 x 125 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.5 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải tần số từ trường:&nbsp;1÷150 Hz</p><p>Màn hình màu</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lựa chọn 5 cuộn từ bao gồm các cuộn từ kích thước khác nhau.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cuộn từ chuyên dụng để điều trị đầu, các vùng cơ thể và chân tay nhỏ.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-11-20 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-12-31
2570 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Máy giảm béo, nâng cơ, xóa nhăn bằng sóng RF Legend Pro Plus | Legend Pro Plus | Pollogen Ltd | Israel | Pollogen Ltd | Israel |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Israel | Nhóm 6 |  |  | 2700000000 | t | Bộ | false | 2021-01-07 | 2021-10-31 | <p><strong>Hãng sản xuất: Pollogen</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Israel</strong></p><p><strong>Ứng dụng điều trị:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giảm mỡ và làm căng da trên các vùng da như: mắt, miệng, má và cổ, đùi bên trong và bên ngoài, cánh tay, mông và bụng</p><p><strong> Đặc điểm chính:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Legend Pro + TM cung cấp các tùy chọn vô tận cho các kế hoạch điều trị từ đầu đến chân được cá nhân hóa. Từ kích hoạt cơ bắp, đến tái tạo da và tái tạo bề mặt để giải quyết các nhu cầu và mong muốn cụ thể của từng bệnh nhân.&nbsp;Kết hợp 4 công nghệ trong 1 nền tảng, điều trị da từ trong ra ngoài, giảm đau và thời gian chết tối thiểu, kết quả có thể nhìn thấy ngay lập tức</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ Hybrid EnergyTM kích hoạt các quá trình chữa bệnh tự nhiên của cơ thể bằng cách áp dụng phương pháp cắt bỏ điện cực siêu mỏng có hỗ trợ RF, sau đó là dòng điện vào mô để tạo hiệu ứng không tạo nhiệt tạo ra các kênh siêu nhỏ để tạo ra các vết thương vi mô có kiểm soát, do đó kích thích tạo ra làn da mới và khỏe mạnh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ DMA™ kích hoạt cơ bắp năng động: Trong ứng dụng chuyển động kích hoạt một dòng điện để kích thích SMAS không xâm lấn để làm săn chắc và nâng lớp SMAS để tạo ra hiệu ứng Nâng mặt và làm săn chắc và định hình các nhóm cơ trong vùng điều trị.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ TriPollar® kích hoạt tái tạo sợi collagen và elastin, bằng cách cung cấp năng lượng RF tập trung một cách an toàn và hiệu quả, tạo ra sự sưởi ấm có kiểm soát của lớp hạ bì sâu.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ TriFractional™: Áp dụng cắt bỏ điện cực RF với gia nhiệt thể tích có kiểm soát để đạt được sự tái tạo và phục hồi bề mặt da thông qua quá trình chữa lành vết thương, dẫn đến cải thiện và cải thiện kết cấu da</p> | <p><strong>Cấu hình</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy chính x 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm điều trị x 4 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện chuẩn kèm theo</p> |  | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số chi tiết:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mô hình hoạt động: TriFractionalTM, Hybrib EnergyTM</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển công suất đầu ra RF: Điều chế độ rộng xung (PWM)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thành phần D.C xung TriLipo ™: ± 0.02V</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời lượng xung TriLipo ™: 20-400μs</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số xung TriLipo ™: 0.78,1.56, 3.12, 6.25; 12.5 (Hz)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Biên độ xung TriLipo ™: 0 – 10VRMS @ 500 Ohm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các chương trình: </p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hybrid Energy: </p><p class="ql-align-justify">· Chương trình A: Hybrid Energy A: Thấp, vừa, cao </p><p class="ql-align-justify">· Chương trình B: Hybrid Energy B: Thấp, vừa, cao</p><p> +&nbsp; TriFractional: Thấp, vừa, cao </p><p> + TriLipo: vùng điều trị- mặt, cổ, cánh tay, bụng, mông, đùi hoặc tay</p><p><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Nguồn điện cung cấp: 100-240 Volt, 50-60Hz, max 2.2ª</p><p>-&nbsp;&nbsp;Năng lượng RF đầu ra: tối đa 50W</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tần số: 1 MHz</p><p>-&nbsp;&nbsp;Công suất đầu ra tối đa RF: 50W @ 200 Ohm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp đầu ra tối đa: 100 ± 10 Vrms</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường hoạt động:</p><p> +&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ: 15<sup>o</sup>C đến +30<sup>o</sup>C</p><p> + &nbsp;Áp suất không khí : 70-106kPa</p><p> +&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tương đối: 80%, không ngưng tụ</p><p> +&nbsp; Độ cao tối đa: 2000m</p><p>-&nbsp;&nbsp; Điều kiện lưu trữ và vận chuyển:</p><p> +&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ: -20<sup>o</sup>C đến +55<sup>o</sup>C</p><p> +&nbsp;&nbsp;Áp suất không khí : 50Pa – 106kPa</p><p> +&nbsp; Độ ẩm tương đối: 80%, không ngưng tụ</p><p> +&nbsp;&nbsp;Độ cao tối đa: 2000m</p><p>-&nbsp; Kích thước: 45 x 45 x 110 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 24.7 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-07 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-04-27
2571 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Mispa Count | Mispa Count | Agappe Diagnostics Ltd | Đức | Agappe Diagnostics Ltd | Đức | ["2020"] | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 268000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Máy phân tích huyết học tự động 3 thành phần</p> |  |  |  |  | KHÔNG |  | Không | không | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | 2020-11-13 | Công Ty TNHH TMDV An Thịnh Health | 2020-11-13
2572 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim 12 kênh | ME12P | Mediblu Medical LLC | Mỹ | Mediblu Medical LLC | Mỹ | ["2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 198000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p><strong>ME12P</strong>&nbsp;là dòng sản phẩm mới của máy đo ECG 12 kênh, công nghệ cải tiến giúp đo nhanh, chính xác và tính ổn định cũng như quy trình làm việc hợp lý. Sử dụng công nghệ mới để thu nhận tín hiệu ECG, giảm nhiễu, hiển thị dạng sóng nhanh và mức lọc phù hợp. Đáp ứng được tần suất sử dụng nhiều, yêu cầu về độ chính xác và tốc độ làm việc ở các bệnh viện</p><p>Màn hình cảm ứng&nbsp;8.9 inch TFT LCD, độ phân giải 1280 x 768</p><p>Góc nhìn nghiêng 60<sup>0</sup></p><p>Bàn phím ký tự làm từ vật liệu Silicon chống thắm nước</p><p>Kết nối ngoại vi phong phú</p><p>Cổng VGA để kết nối màn hình ngoài</p><p>Cổng LAN để truyền dữ liệu theo thời gian thực</p><p>Cổng USB để kết nối dữ liệu hoặc kết nối máy quét mã vạch</p><p>Thẻ SD để lưu trữ dữ liệu hoặc cập nhật phần mềm</p><p>Phát hiện máy tạo nhịp&nbsp;&nbsp;tim:&nbsp;Thông qua việc hiển thị và phân tích dạng sóng ECG, các bác sĩ có thể xác định loại máy trợ tim và trạng thái hoạt động</p><p>Phân tích R-R: 30-300 giây để phân tích R-R, tốt hơn trong chẩn đoán loạn nhịp tim. Phân tích lên đến 200 loại loạn nhịp tim</p><p>Chức năng xem trước:&nbsp;Các bác sĩ có thể xem trước các dạng sóng và phân tích kết quả trực tiếp trên màn hình sau đó quyết định có in hay không, giúp chẩn đoán nhanh hơn và tiết kiệm chi phí.</p><p>Đóng băng dạng sóng:&nbsp;Dừng 300 giây dạng sóng, hiển thị dưới dạng vòng lặp cine-loop, có thể chọn 10 giây bất kỳ&nbsp;&nbsp;để phân tích và in ra. Đặc biệt hiệu quả khi dùng trên một số trẻ em hiếu động, bệnh nhân gãy xương, người già có da quá khô để kết nối các điện cực.</p> | <p>Cấu hình thiết bị:</p> <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ.</li> <li>Cáp điện tim: 01 Bộ</li> <li>Điện cực ngực: 01 Bộ (6 Cái)</li> <li>Điện cực chi: 01 Bộ (04 cái)</li> <li>Giấy in nhiệt: (01 Cuộn)</li> <li>Máy in nhiệt: Tích hợp bên trong (01 Bộ)</li> </ul> |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p> <ul> <li>Màn hình cảm ứng TFT LCD8 inch</li> <li>Phím silicon bền bỉ và thoải mái và núm dễ dàng sử dụng</li> <li>Pin sạc Lithium cho 2,5 giờ hoạt động</li> <li>Cổng ngoại vi: thẻ SD, USB, LAN</li> <li>Lên đến 200 tập tin lưu trữ nội bộ</li> <li>Không giới hạn các tập tin với thẻ nhớ ngoài SD và ổ đĩa USB</li> <li>Truyền dữ liệu thông qua cổng LAN</li> </ul> <p style="margin-left:18.0pt;">ECG: máy điện tim ME6P có chương trình ECG dùng cho người lớn và trẻ em</p> <p>- Đạo trình: 12 đạo trình tiêu chuẩn</p> <p>- Chuyển đổi A/D: 24 bit</p> <p>- Tốc độ lấy mẫu: 8,000 samples/s</p> <p>- Tần số đáp ứng: 0.05 Hz~250 Hz</p> <p>- CMMR: &gt; 105dB</p> <p>- Điện áp phân cực: ± 500mv</p> <p>- Mạch đầu vào: mạch đầu nổi</p> <p>- Trở kháng đầu vào: ≥50 MΩ</p> <p>- Đầu vào hiện tại CIR: £0.1μA</p> <p>- Rò rỉ bệnh nhân hiện thời: &lt;10μA</p> <p>- Thời gian liên tục: ≥3.2s</p> <p>- Độ ồn: &lt;15μVp-p</p> <p>- Ngưỡng nhạy cảm: ≤20 μV</p> <p>- Hiệu chuẩn điện áp: 1 mV±5 %</p> <p>- Cài đặt bộ lọc: Bộ lọc EMG: 25/35/75/ 100/150 / 250Hz</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bộ lọc trôi pha cơ bản: 0.01 / 0.02 / 0.05 / 0.35 / 0.5 / 0.8Hz</p> <p>- Bộ lọc AC: 50Hz, 60Hz</p> <p>- Dải nhịp tim: 30~300 bpm</p> <p>- Thời gian thu: 10~24 giây</p> <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật hiển thị</u></em></strong></p> <p>- Màn hình: Màn hình TFT LCD 8 inch với màn hình cảm ứng</p> <p>- Độ phân giải màn hình: 800×480</p> <p><strong><em><u>Nguồn cấp </u></em></strong></p> <p>- Nguồn cấp AC: AC / DC 100 V~240 V, 50 Hz /60 Hz, 80 VA</p> <p>- Pin sạc: pin sạc lithium, 14.8 V, 2200mAh</p> <p><strong><em><u>Thông số ghi:</u></em></strong></p> <p>- Độ phân giải: 8 points/mm(perpendicular) 40 points/mm (horizontal, 25 mm/s)</p> <p>- Tốc độ ghi: (5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50) mm/s±5 %</p> <p>- Giấy ghi: 112 mm × 140 mm × 160p</p> <p><strong><em><u>Sử dụng ngoài ngoại vi:</u></em></strong></p> <p>- Ổ cắm</p> <p>- Cổng thẻ SD</p> <p>- Hai cổng USB</p> <p>- Cổng lan</p> <p><strong><em><u>Kích thước và trọng lượng</u></em></strong></p> <p>- Kích thước (dài × rộng × cao): 257 mm × 291 mm × 106 mm</p> <p>- Cân nặng: khoảng 2.5 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-11-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2021-03-01
2573 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống nước R.O | Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (R.O) dùng cho lọc máu và các trị liệu liên quan | NAS/WTS-RO-HD600 | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh | Việt Nam | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1200000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-01 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;<strong>Công suất: </strong>600 lít/giờ</p><p>-&nbsp;<strong>Năm sản xuất: </strong>năm 2021</p><p>-&nbsp;Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p><p>-&nbsp;Chứng chỉ quản lý chất lượng thiết bị Y Tế ISO 13485:2016</p><p>- Phân loại trang thiết bị y tế : loại C</p><p>- Chất lượng nước R.O: 23 thành phần hóa học, tổng số vi sinh vật sống, nội độc tố vi khuẩn đạt 100% theo tiêu chuẩn ANSI/AAMI 13959: 2014 theo Quyết định 2482/QĐ – BYT.</p><p>-&nbsp;Nguồn điện sử dụng: 220VAC hoặc 380VAC ± 10%, 50 Hz</p><p>-&nbsp;Môi trường hoạt động:</p><p>+&nbsp;Nhiệt độ: 5 - 40ºC</p><p class="ql-align-justify">+ Độ ẩm : 40 - 90%.</p> | <p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  | <p>Bảo hành toàn bộ thiết bị 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-20 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-03-30
2574 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS2000 hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS2000 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3850000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy nén khí tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp: 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
2575 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim 3 kênh | ME3 | Mediblu Medical LLC | Mỹ | Mediblu Medical LLC | Mỹ | ["2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 75000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p>Thông tin chung về thiết bị</p><p>&nbsp;</p><ul><li>Máy điện tim ME3 có hiệu suất vượt trội và tích hợp các tính năng như trên các thiết bị tương đương giá cao, ME3 được ứng dụng rộng rãi các phòng khám, trung tâm khám sức khỏe, bệnh viện và phòng thí nghiệm mà cho kết quả tin cậy tuyệt đối</li><li>Dễ sử dụng</li><li>Màn hình LCD 5. 1 inch độ phân giải cao, điều chỉnh được độ sáng và độ tương phản.</li><li>Bàn phím silicone độ bền cao và dễ thao tác.</li><li>Pin sạc Lithium cho thời lượng làm việc đến 2.5 giờ.</li><li>Cổng kết nối ngoại vi: Thẻ nhớ SD, USB.</li><li>Giải pháp quản lý kết quả đo.</li><li>Lưu trữ lên đến 20 thư mục.</li><li>Không giới hạn thư mục lưu trữ trên thẻ nhớ SD.</li><li>Truyền dữ liệu sang PC qua cổng USB</li></ul> | <p>Cấu hình thiết bị:</p> <ol> <li>Máy chính: 01 Bộ.</li> <li>Cáp điện tim: 01 Bộ</li> <li>Điện cực ngực: 01 Bộ (6 Cái)</li> <li>Điện cực chi: 01 Bộ (04 cái)</li> <li>Giấy in nhiệt: Giấy cuộn (01 Cuộn)</li> <li>Máy in nhiệt: Tích hợp bên trong (01 Bộ)</li> </ol> |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p> <ul> <li>Màn hình LCD 5.1 inch độ phân giải cao, điều chỉnh độ sáng và độ tương phản.</li> <li>Phím silicone bền và thoải mái</li> <li>Pin sạc Lithium cho 2,5 giờ hoạt động</li> <li>Cổng ngoại vi: thẻ SD, USB</li> </ul> <p><strong>Giải pháp quản lý tập tin</strong></p> <ul> <li>Lên đến 20 tập tin lưu trữ nội bộ</li> <li>Tập tin không giới hạn với thẻ nhớ ngoài SD</li> <li>Cổng USB để truyền dữ liệu với máy tính</li> </ul> <p>ECG: máy điện tim ME3 có chương trình ECG dùng cho người lớn và trẻ em</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Đạo trình: 12 đạo trình tiêu chuẩn</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Chuyển đổi A/D: 24 bit</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Tốc độ lấy mẫu: 8,000 samples/s</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Tần số đáp ứng: 0.05 Hz~250 Hz</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- CMMR: &gt; 115dB</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Điện áp phân cực: ± 500mv</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Mạch đầu vào: mạch đầu nổi</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Trở kháng đầu vào: ≥50 MΩ</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Đầu vào hiện tại CIR: £0.1μA</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Rò rỉ bệnh nhân hiện thời: &lt;10μA</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Thời gian liên tục: ≥3.2s</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Độ ồn: &lt;15μVp-p</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Ngưỡng nhạy cảm: ≤20 μV</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Hiệu chuẩn điện áp: 1mV ± 3%</p> <p style="margin-left:21.2pt;">- Cài đặt bộ lọc: Bộ lọc EMG: 25/35/75/ 100/150 / 250Hz</p> <p style="margin-left:21.2pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bộ lọc trôi pha cơ bản:0,01 / 0,02 / 0,05 / 0,35/ 0.5 / 0.8Hz</p> <p>- Bộ lọc AC: 50Hz, 60Hz</p> <p>- Dải nhịp tim: 30~300 bpm</p> <p>- Thời gian thu: 10~24 giây</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-11-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2021-03-01
2576 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Máy lăn kim phối hợp sóng cao tần RF Pollogen Divine Pro | Pollogen Divine Pro | Pollogen Ltd | Israel | Pollogen Ltd | Israel |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Israel | Nhóm 6 |  |  | 1100000000 | t | Bộ | false | 2021-01-07 | 2021-10-31 | <p>Pollogen Divine Pro</p><p><strong>Hãng Sản Xuất: Pollogen</strong></p><p><strong>Xuất Xứ: Israel</strong></p><p><br></p><p><strong style="color: black;">Ứng dụng điều trị </strong></p><p class="ql-align-justify">Căng da, giảm nếp nhăn</p><p class="ql-align-justify">Săn chắc mô</p><p class="ql-align-justify">Thu nhỏ, loại bỏ các đốm đen trên bề mặt da</p><p>Thu nhỏ lỗ chân lông</p><p><strong>Đặc điểm chính:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Là sự kết hợp của các công nghệ trẻ hóa da mặt hiệu quả nhất: TriFractionalTM RF, VoluDermTM micro Needling, TriPollar® RF và Dynamic Muscle Activation (DMA<sup>TM</sup>)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Năng lượng RF TriFractional làm trẻ hóa lớp biểu bì bên ngoài. Điều trị xâm lấn tối thiểu này tạo ra các vết thương vi mô kích hoạt cơ chế phản ứng chữa lành tự nhiên của cơ thể. Các tế bào da cũ và bị hư hại được loại bỏ và cơ thể tạo ra làn da mới và khỏe mạnh.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;VoluDerm là một nền tảng thâm nhập hoàn toàn dựa trên RF, tạo ra các kênh thống nhất và được kiểm soát nhắm vào lớp hạ bì sâu. Điều trị xâm lấn tối thiểu này sử dụng kim siêu nhỏ, trong khi áp dụng RF, để làm bay hơi lớp da sâu. Các kim siêu nhỏ kích thích các nguyên bào sợi làm tăng sản xuất các thành phần ECM một cách tự nhiên: axit hyaluronic, collagen và elastin.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;TriPollar Một công nghệ không xâm lấn sử dụng năng lượng tần số vô tuyến để tạo nhiệt thông qua sức cản ở lớp hạ bì khiến các sợi collagen co lại. Điều này tạo ra một hiệu ứng làm căng da ngay lập tức. Tăng hoạt động nguyên bào sợi dẫn đến tái tạo collagen cho hiệu quả lâu dài.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng kích hoạt cơ bắp năng động kích thích SMAS dẫn đến nâng và làm săn chắc cơ mặt. DMA tăng tốc thoát bạch huyết, lưu thông máu và bạch huyết tối ưu hóa oxy hóa mô và giải độc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Cho phép điều trị đồng thời tất cả các lớp da: lớp hạ bì, mỡ và cơ bắp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Hiệu quả ngay lần đầu tiên điều trị và có thể kéo dài hiệu quả</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Ít biến chứng, thời gian thực hiện cho mỗi liệu trình nhanh</p> | <p><strong style="color: black;">Cấu hình:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;<span style="color: black;">Máy chính: 01 cái </span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;<span style="color: black;">Tay cầm điều trị Fractional</span><sup style="color: black;">TM</sup><span style="color: black;">: 01 cái</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;<span style="color: black;">Tay cầm điều trị TriPollar</span><sup style="color: black;">®</sup><span style="color: black;">: 01 cái</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;<span style="color: black;">Phụ kiện chuẩn kèm theo</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;<span style="color: black;">Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</span></p><p><br></p> |  | <p><strong>Thông số chi tiết:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất RF tối đa: </p><p> +&nbsp;Tay cầm điều trị Fractional lên đến 50W </p><p> +&nbsp;&nbsp;Tay cầm điều trị Tripollar+ lên đến 15W </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số FR đầu ra: 1MHz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểm soát năng lượng đầu ra TriPollar +: Điều chế độ rộng xung (PWM)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ rộng xung DMA: 20 – 200μS</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số xung DMA: 0.78 – 3.13Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp đầu vào: 100 – 240V, 50 – 60Hz, 1.4 – 0.7A</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đánh giá năng lượng đầu vào của nguồn điện: 24V DC, 5A</p><p>- Phương thức hoạt động: RFF Microneedling (VoluDerm™), RFF Resurfacing (TriFractional™), TriPollar™ &amp; DMA </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng đầu ra tối đa: 62mj/pin</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các chương trình:</p><p> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;RFF Microneedling: Thấp, trung bình, cao </p><p> +&nbsp;&nbsp;RFF Resurfacing: Thấp, trung bình, cao</p><p> +&nbsp;&nbsp;TriPollar+: Thấp, trung bình, cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện người dùng: Màn hình cảm ứng màu LCD</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 32cm x 32cm x 43cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng: 5kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường hoạt động:</p><p> +&nbsp;Nhiệt độ: từ 5°C đến +30°C </p><p> +&nbsp;Độ ẩm tương đối: 20% đến 80% RH </p><p> +&nbsp;Áp suất không khí: 80-106 kPa </p><p> +&nbsp;Độ cao tối đa: 2.000m</p><p>-&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường vận chuyển và lưu trữ:</p><p> +&nbsp;Nhiệt độ: từ -20°C đến +60°C </p><p> +&nbsp;Độ ẩm tương đối: 15% đến 90% RH </p><p> + Áp suất không khí: 50-106 kPa</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-07 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-04-27
2577 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy lập bản đồ giác mạc | Máy đếm tế bào nội mô không tiếp xúc | SP-1P | Topcon Corporation | Nhật Bản | Topcon Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Phát Triển | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 900000000 | t | Bộ | true | 2021-05-12 | 2022-05-12 | <p>Máy đếm tế bào nội mô không tiếp xúc</p><p>Model: SP-1P</p><p>Hãng sản xuất: Topcon Corporation</p><p>Nước sản xuất: Nhật bản</p> | <p>Bộ máy chính: 1 bộ gồm</p><ul><li>Bộ phận thân</li><li>Bộ phận đế</li><li>Bộ phận nâng cằm</li></ul><p>Chân bàn điện: 1 cái</p> |  | <p>- Thiết bị có chức năng chụp góc rộng panorama&nbsp;</p><p>- Độ chụp phóng đại: <span style="color: black;">254 x </span></p><p>- <span style="color: black;">Phạm vi chụp&nbsp;</span>: <span style="color: black;">0,25 x 0,55mm&nbsp;</span></p><p>- <span style="color: black;">Công suất phân tích</span>: <span style="color: black;">&gt; 125 dòng/mm&nbsp;</span></p><p>- Định thị: trung tâm và ngoại vi</p><p>Kích thước: 286 – 468 mm (W) </p><p> 445 – 592 mm (D) </p><p><span style="color: black;"> 486 – 681 mm (H)&nbsp;</span></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Phát Triển | 2021-05-12 | Công ty TNHH Phát Triển | 2021-05-12
2578 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | MÁY ĐO ĐIỆN TIM 3 KÊNH | EC-3RT | Labtech Kft | Hungary | Labtech Kft | Hungary | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 55000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-17 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: EC-3RT</strong></p><p><strong>Hãng SX: Labtech</strong></p><p><strong>Nước SX: Hungary</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%&nbsp;&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy đo điện tim 3 kênh: 01 máy</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in nhiệt tích hợp: 01 máy</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn: 01 sợi</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp điện tim: 01 sợi</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực chi: 04 cái</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực ngực: 06 cái</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in nhiêt: 01 cuộn</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin tích hơp trong máy: 01 bộ</p><p>₋&nbsp;Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04
2579 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh bảo quản máu - Blood Bank | Tủ trữ máu | KN 120 | Nuve Sanayi Malzemeleri Imalat Ve Ticaret A.S. | Thổ Nhĩ Kỳ | Nuve Sanayi Malzemeleri Imalat Ve Ticaret A.S. | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2020"] | Công ty Cổ phẩn Thương Mại và Đầu Tư Giải Pháp Việt | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 254000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Lưu trữ các thành phần máu và máu toàn phần</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phẩn Thương Mại và Đầu Tư Giải Pháp Việt | 2020-11-09 | Công ty Cổ phẩn Thương Mại và Đầu Tư Giải Pháp Việt | 2020-11-13
2580 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Hộp hấp bông gạc hình trống 24cm | Hộp hấp bông gạc hình trống | Công Ty TNHH Vật Tư Y Tế Gia Bảo | Việt Nam | Công Ty TNHH Vật Tư Y Tế Gia Bảo | Việt Nam |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 500000 | f | Chiếc | false | 2020-12-11 | 2022-12-11 | <p>-Chất liệu: inox không nhiễm từ; -Kích thước: 200 x 130 (mm);</p> | <p>-Chất liệu: inox không nhiễm từ; -Kích thước: 200 x 130 (mm);</p> |  | <p>-Chất liệu: inox không nhiễm từ; -Kích thước: 200 x 130 (mm);</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11
2581 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim 12 kênh | ME12P | Mediblu Medical LLC | Mỹ | Mediblu Medical LLC | Mỹ | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG |  | Nhóm 1 |  |  | 198000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-12-31 | <ul><li><strong>ME12P</strong>&nbsp;là dòng sản phẩm mới của máy đo ECG 12 kênh, công nghệ cải tiến giúp đo nhanh, chính xác và tính ổn định cũng như quy trình làm việc hợp lý. Sử dụng công nghệ mới để thu nhận tín hiệu ECG, giảm nhiễu, hiển thị dạng sóng nhanh và mức lọc phù hợp. Đáp ứng được tần suất sử dụng nhiều, yêu cầu về độ chính xác và tốc độ làm việc ở các bệnh viện</li><li>Màn hình cảm ứng&nbsp;8.9 inch TFT LCD, độ phân giải 1280 x 768</li><li>Góc nhìn nghiêng 60<sup>0</sup></li><li>Bàn phím ký tự làm từ vật liệu Silicon chống thắm nước</li><li>Kết nối ngoại vi phong phú</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cổng VGA để kết nối màn hình ngoài</p><p>Cổng LAN để truyền dữ liệu theo thời gian thực</p><p>Cổng USB để kết nối dữ liệu hoặc kết nối máy quét mã vạch</p><p>Thẻ SD để lưu trữ dữ liệu hoặc cập nhật phần mềm</p><ul><li>Phát hiện máy tạo nhịp&nbsp;&nbsp;tim:&nbsp;Thông qua việc hiển thị và phân tích dạng sóng ECG, các bác sĩ có thể xác định loại máy trợ tim và trạng thái hoạt động</li><li>Phân tích R-R: 30-300 giây để phân tích R-R, tốt hơn trong chẩn đoán loạn nhịp tim. Phân tích lên đến 200 loại loạn nhịp tim</li><li>Chức năng xem trước:&nbsp;Các bác sĩ có thể xem trước các dạng sóng và phân tích kết quả trực tiếp trên màn hình sau đó quyết định có in hay không, giúp chẩn đoán nhanh hơn và tiết kiệm chi phí.</li></ul><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đóng băng dạng sóng:&nbsp;Dừng 300 giây dạng sóng, hiển thị dưới dạng vòng lặp cine-loop, có thể chọn 10 giây bất kỳ&nbsp;&nbsp;để phân tích và in ra. Đặc biệt hiệu quả khi dùng trên một số trẻ em hiếu động, bệnh nhân gãy xương, người già có da quá khô để kết nối các điện cực.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-04 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2021-02-01
2582 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy điều trị vết thương bằng Plasma | Máy Laser nano và pico giây ND YAG Q-Switched PiQo4 (LT100-A) | LT100-A | Focus Medical LLC | Mỹ | Focus Medical LLC | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 6300000000 | t | Bộ | false | 2021-01-07 | 2021-10-31 | <p>Hãng sản xuất: FOCUS MEDICAL/LUMENIS - USA</p><p>Xuất xứ: Mỹ</p><p>Model PiQo4 (LT100-A)</p><p><strong><u>Các ứng dụng điều trị: </u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị các thương tổn sắc tố</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân hủy các màu mực xăm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị các bớt sắc tố “Nevus of Ota”, Hori</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các nốt ruồi son</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị Common Nevi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị bớt “café Aulait”</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị SeborrheicKertoses</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị chứng tăng sắc tố sau viêm (PIH).</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị Becker’s Nevus, Freckles và NeviSpilus</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị nám da (melasma)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị tái tạo làn da, trẻ hóa da</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xóa các vết sẹo mụn và xóa nếp nhăn</p> | <p><strong>Cấu hình</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy chính tích hợp màn hình cảm ứng pico giây &amp; nano giây</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ tay cầm điều trị QS</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ tay cầm điều trị Fractional</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm điều trị 585nm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm điều trị 650nm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện chuẩn kèm theo</p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bước sóng: 1064nm, 650nm, 585nm &amp; 532nm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 kích thước điểm: 2-15mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dạng xung: tiêu chuẩn, xung đơn (không phải một “chuỗi xung”)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời lượng xung: 600ps, 800ps, 2ns, 8ns</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện: máy tính bảng với màn hình cảm ứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 120 volt, 10 amp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng xung: tối đa 2000mJ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Laser: mức 4</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ quét nhanh: Lên đến 10 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiệu chuẩn chính xác: tại mô</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PicoFractional™</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện người dùng thân thiện: Microsoft Surface Table</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-07 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-04-27
2583 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim 6 kênh | ME6P | Mediblu Medical LLC | Mỹ | Mediblu Medical LLC | Mỹ | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-12-31 | <ul><li>Tính năng&nbsp;<strong>ME6P</strong>&nbsp;cho chất lượng đáng tin cậy và chi phí bảo trì thấp. Ứng dụng rộng rãi như sử dụng cố định, các khoa phòng bệnh viện và Khám di động, với các tính năng vượt mong đợi nhưng chi phí không vượt quá ngân sách của bạn.</li><li>Giải pháp quản lý tập tin</li><li>Lưu trữ lên đến 200 thư mục&nbsp;</li><li>Không giới hạn thư mục&nbsp;lưu trữ trên thẻ SD&nbsp;và&nbsp;USB</li><li>Truyền dữ liệu qua cổng LAN</li><li>Thiết kế thanh lịch</li><li>Màn hình cảm ứng TFT LCD 8 inch, hướng dẫn cách lắp bộ điện cực bệnh nhân bằng ảnh màu.</li><li>Bàn phím cài đặt silicone và phím chuyển thiết kế chắc chắn dễ thao tác</li><li>Pin sạc Lithium cho thời lượng làm việc đến&nbsp;&nbsp;3&nbsp;giờ</li><li>Cổng kết nối ngoại vi: Thẻ nhớ SD, USB,&nbsp;LAN&nbsp;</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-04 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2021-02-01
2584 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy tiệt trùng NIHOPHAWA-OS200 | NIHOPHAWA-OS200 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 120000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p> <ul> <li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; màn hình hiển thị đèn LED số</p> <ul> <li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li> <li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li> <li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li> <li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li> <li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 1 máy</li> <li>Phụ kiện tiêu chuẩn:</li> </ul> <ul> <li>Khay đựng vật sấy, bằng Inox SUS304: 01 cái</li> <li>Dây cáp nguồn: 01 cái</li> <li>Dây nối đất: 02 m</li> <li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 1 quyển</li> <li>Quy trình vận hành: 01 tờ (dán trên máy)</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
2585 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim 3 kênh | ME3 | Mediblu Medical LLC | Mỹ | Mediblu Medical LLC | Mỹ | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG |  | Nhóm 1 |  |  | 75000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-12-31 | <ul><li>Máy điện tim ME3 có hiệu suất vượt trội và tích hợp các tính năng như trên các thiết bị tương đương giá cao, ME3 được ứng dụng rộng rãi các phòng khám, trung tâm khám sức khỏe, bệnh viện và phòng thí nghiệm mà cho kết quả tin cậy tuyệt đối</li><li>Dễ sử dụng</li><li>Màn hình LCD 5. 1 inch độ phân giải cao, điều chỉnh được độ sáng và độ tương phản.</li><li>Bàn phím silicone độ bền cao và dễ thao tác.</li><li>Pin sạc Lithium cho thời lượng làm việc đến 2.5 giờ.</li><li>Cổng kết nối ngoại vi: Thẻ nhớ SD, USB.</li><li>Giải pháp quản lý kết quả đo.</li><li>Lưu trữ lên đến 20 thư mục.</li><li>Không giới hạn thư mục lưu trữ trên thẻ nhớ SD.</li><li>Truyền dữ liệu sang PC qua cổng USB</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-04 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2021-02-01
2586 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Máy nâng cơ và thon gọn cơ thể bằng sóng siêu âm hội tụ Liftera-A | Liftera-A | Asterasys Co., Ltd | Hàn Quốc | Asterasys Co., Ltd | Hàn Quốc |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 800000000 | t | Bộ | false | 2021-01-07 | 2021-10-31 | <p>Model: LIFTERA-A</p><p>Hãng sản xuất: ASTERASYS</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p><strong><u>Các ứng dụng điều trị: </u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Tái tạo đường nét ở cằm và quai hàm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tạo đường nét ở khu vực quanh mắt và bờ mắt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Trẻ hóa da, làm săn chắc da, làm tăng rạng rỡ khuôn mặt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Xóa nhăn da, bọng mắt, nọng cằm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Nâng cơ mặt, vùng cổ và cơ thể</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tiêu hủy mỡ</p> | <p><strong>Cấu hình</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;03 Đầu típ dạng Pen (PCT15, PCT30, PCT45)</p><p>-&nbsp;&nbsp;03 Đầu típ dạng Line (CT15, CT30, CT45)</p><p>-&nbsp;&nbsp;Xe đẩy</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phụ kiện chuẩn kèm theo</p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật</strong></p><p>-&nbsp;Tích hợp màn hình cảm ứng siêu âm.</p><p>-&nbsp;Dòng năng lượng: 0.1 ~ 2.0 J</p><p>-&nbsp;Tần số: 1 ~ 10 Hz</p><p>-&nbsp;Đầu típ dạng Pen:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ 7 MHz – 1.5 mm, 7 MHz – 3.0 mm</p><p> + 4 MHz – 4.5 mm</p><p>-&nbsp;Đầu típ dạng Line:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ 7 MHz – 1.5 mm, 7 MHz – 3.0 mm</p><p> &nbsp;&nbsp;+ 4 MHz – 4.5 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Khoảng cách đầu típ Line: 1.0 ~ 2.0 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chiều dài đầu típ Line: 5.0 ~ 25.0 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích thước: 374 mm (Rộng) x 283 mm (Sâu) x 300 mm (Cao)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp: AC 100-240V, 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức tiêu thụ năng lượng: 100 VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 8 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-07 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-04-27
2587 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim 6 kênh | ECG-1250K | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 80000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Máy điện tim gọn và trọng lượng nhẹ; bạn có thể mang đi nhiều nơi một cách dễ dàng. bằng kích thước A4, nặng 2.4kg bao gồm cả pin.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Màn hình LCD màu, người sử dụng có thể xem lại dữ liệu dễ dàng.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Có thể hiển thị đồng thời 12 đạo trình điện tim ECG. Vì vậy, có thể đảm bảo cho bản in tốt hơn và kiểm tra hiệu quả hơn do bạn có thể xem lại sógn trước khi ghi, và có thể hạn chế lỗi kiểm tra và in nhầm.&nbsp;</p><h2 class="ql-align-justify"><br></h2> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-19 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-03-02
2588 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Cardipia 400H | Cardipiah 400H | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE |  | Nhóm null |  |  | 51500000 | t | Chiếc | true | 2021-01-13 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị chính: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Adapter nguồn AC: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực chi: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực ngực: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp bệnh nhân: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel điện tim: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in điện tim: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống/trục giấy: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn vận hành:1 cái</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị chính: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Adapter nguồn AC: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực chi: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực ngực: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp bệnh nhân: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel điện tim: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in điện tim: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống/trục giấy: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn vận hành:1 cái</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị chính: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Adapter nguồn AC: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực chi: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực ngực: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp bệnh nhân: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel điện tim: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in điện tim: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống/trục giấy: 1 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn vận hành:1 cái</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE | 2021-01-13 | CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE | 2021-01-13
2589 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn khám tiết niệu chạy điện | UUS-3060/EE | AGA Sanitatsartikel GmbH | Đức | AGA Sanitatsartikel GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 260000000 | t | Cái | true | 2021-04-15 | 2021-12-31 | <p>Bàn khám tiết niệu chạy điện</p> | <ul><li>Thân bàn chính: 01 máy</li><li>Bộ đỡ chân: 01 bộ</li><li>Khay chứa chất thải: 01 cái</li><li>Pedal: 01 cái</li><li>Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li></ul> |  | <p><strong>Tính năng:</strong></p><p><br></p><ul><li>Ứng dụng cho khám tiết niệu<span style="color: rgb(34, 34, 34);"> </span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Bàn được điều khiển bằng điện + Pedal</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đệm làm bằng công thái học giúp tăng độ thải mái cho bệnh nhân, dầy khoảng 85mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Điện áp sử dụng cho các chức năng điều khiển:</span></li></ul><p class="ql-align-justify">+ Chiều cao: 230V, 50/60Hz, 3,7A, 850W, IPX4, v=14 mm/s, 7000N</p><p class="ql-align-justify">+ Ghế: 230V, 50/60Hz, 3,7A, 850W, IPX4, v=14 mm/s, 7000N</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Thông số kỹ thuật:</span></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chiều dài ghế ngồi, tựa lưng: khoảng từ 800/350mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chiều rộng toàn ghế: khoảng 640mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Độ dầy ghế và tựa lưng: khoảng 85mm </span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Điều chỉnh lên xuống: 650-850</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chức năng lưng: khoảng từu 0°/+54°</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chức năng nghiêng xương chậu: +30°</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Tư thế Trendeleburg/ Re-Trendeleburg: 30</span><sup style="color: windowtext;">o</sup></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Tải trọng: khoảng 200kg</span></li></ul> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-15 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-15
2590 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD220R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 728944 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích Micro-Adson, mảnh</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2591 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi khớp | Hệ thống phẫu thuật bằng công nghệ sóng cao tần Plasma và phụ kiện | ARS600, AC404, AC405, AC301, AC302, AC306 | Jiangsu Bonss Medical Technology Co., Ltd | Trung Quốc | Jiangsu Bonss Medical Technology Co., Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu Tư Y tế Quốc tế | Trung Quốc | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | f | Bộ | false | 2020-11-23 | 2021-11-23 | <p>Hệ thống nội soi khớp gối: Cắt bỏ sụn , Gọt tạo hình sụn khớp, Tái thiết lập hình chữ thập (cross-shaped), Giải phóng cánh ngoài, Nội soi khớp vai , Hội chứng suy thoái khớp vai , Viêm quanh khớp vai thể đông cứng, Nội soi khớp hông , Phẫu thuật mở ổ. </p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu Tư Y tế Quốc tế | 2020-11-23 | Bộ Y tế | 2020-11-25
2592 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Hệ thống đèn UV điều trị bệnh bạch biến, vẩy nến bán thân | Medisun 250 | Schulze & Bohm GmbH | Đức | Schulze & Bohm GmbH | Đức | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 88000000 | t | Hệ thống | true | 2021-07-03 | 2022-07-03 | <p class="ql-align-justify">Thiết bị trị liệu vùng cơ thể nhỏ gọn phổ thông Medisun 250 cho phép lựa chọn phương pháp điều trị phong phú. Thiết bị có thiết kế đứng với hệ thống trục xoay di động 350o có thể xoay 4 hướng giúp việc trị liệu rất thoải mái trong mọi tư thế nằm, đứng hoặc ngồi. Thời gian phơi nhiễm được thiết lập thông qua một bộ đếm thời gian điện tử tích hợp thông qua bảng liều lượng. Vùng phơi nhiễm lớn 60 x 40 cm giúp điều trị dễ dàng các vùng da có thể tiếp xúc tốt, cũng như bàn chân và bàn tay, hoặc thậm chí cả da đầu.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Chỉ định:</p><p class="ql-align-justify">Bệnh vẩy nến</p><p class="ql-align-justify">Bệnh da liễu dị ứng</p><p class="ql-align-justify">Bệnh bạch biến</p><p class="ql-align-justify">Các bệnh ngoài da khác</p><p><br></p> | <p>-Đầu đèn kèm 4 đèn UVB-311 (310 – 315nm) x 20W</p><p>- Chân đế có bánh xe: 01 chiếc</p><p>-Trục đỡ đầu đèn: 01 chiếc</p><p>-Bộ hẹn giờ điện tử tích hợp sẵn trên đèn: 01 chiếc</p><p>-Kính bảo vệ tia UV cho kỹ thuật viên vận hành thiết bị: 02 chiếc</p><p>-Dây nguồn: 01 chiếc</p><p>-Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt: 01 bộ</p> |  | <p>-Đèn UVB 311: 4 đèn</p><p>-Công suất bóng đèn: 20W</p><p>-Phương thức điều trị: Chiếu riêng biệt UVB-311</p><p>-Kiểm soát liều lượng đầu vào bằng mJ/cm<sup>2</sup></p><p>-Liều điều trị an toàn được thiết lập sẵn bằng mJ/cm²</p><p>-Thời gian phơi chiếu ngắn nhờ bóng đèn có hiệu suất cao</p><p>-Hệ thống trục xoay 350<sup>o</sup> giúp quá trình trị liệu thoải mái</p><p class="ql-align-justify">-Điều trị ở&nbsp;3 vị trí: </p><p class="ql-align-justify">+ Điều trị ở tư thế đứng</p><p class="ql-align-justify">+ Điều trị trong khi ngồi</p><p>+ Điều trị trong tư thế nằm ngang</p><p>-Kiểm soát thời gian điện tử với bảng liều lượng – thời gian</p> |  | Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | 2021-07-03 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | 2021-07-03
2593 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy tiệt trùng NIHOPHAWA-OS32 | NIHOPHAWA-OS32 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 30000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D với độ chính xác cao</p> <ul> <li>Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; màn hình hiển thị đèn LED số</p> <ul> <li>Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài</li> <li>Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa.</li> <li>Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và môi trường</li> <li>Có thông gió làm mát gioăng cửa</li> <li>Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt.</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 1 máy</li> <li>Phụ kiện tiêu chuẩn:</li> </ul> <ul> <li>Khay đựng vật sấy, bằng Inox SUS304: 01 cái</li> <li>Dây cáp nguồn: 01 cái</li> <li>Dây nối đất: 02 m</li> <li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 1 quyển</li> <li>Quy trình vận hành: 01 tờ (dán trên máy)</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
2594 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy đo điện tim | CARDIOVIT AT-102 | Schiller AG | Thụy Sĩ | Schiller AG | Thụy Sĩ | ["2020"] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 120000000 | t | Cái | true | 2021-01-04 | 2021-06-30 | <p>CARDIOVIT AT-102 là một máy tuyệt vời, đa chức năng 12 đạo trình ECG để ghi lại và tự động phân tích điện tim và điện tim gắng sức. Giao diện thân thuộc với người dùng và các hoạt động trực quan cho năng suất và hiệu suất cao hơn mang lại giá trị cao.</p><p>CARDIOVIT AT-102 là hệ thống điện tim ECG đặc biệt thích hợp cho sử dụng trong thực tế,</p><p>phòng khám hoặc trong trường hợp khẩn cấp do các hoạt động trực quan với các phím</p><p>chức năng trực tiếp</p> | <p>- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ.</p><p>Trong đó đã bao gồm các phụ kiện chính sau:</p><p>+ Màn hình: 01 cái</p><p>+ Dây nguồn: 01 cái</p><p>+ Bộ cáp đo: 01 bộ</p><p>+ Máy in nhiệt: 01 cái</p><p>+ Giấy điện tim: 01 cuộn</p><p>+ Phần mềm: 01 phần mềm</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-04 | Công ty cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam | 2021-01-05
2595 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Máy lấy mẫu bệnh phẩm nội soi | ERGO 300 | BOWA-electronic GmbH & Co. KG | Đức | BOWA-electronic GmbH & Co. KG | Đức | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG |  | Nhóm 1 |  |  | 710000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống cắt nhỏ và hút bệnh phẩm nội soi tự động</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2021-02-01
2596 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1500 hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS1500 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy nén khí tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp: 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
2597 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ | DCA – 70 | AT-OS s.r.l. | Italy | AT-OS s.r.l. | Italy |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Italy | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-03-31 | <p><strong style="color: black;">TỦ SẤY DCA – 70</strong></p><p><span style="color: black;"> </span></p><p><span style="color: black;"> Model: DCA – 70</span></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: AT-OS </span></p><p><span style="color: black;">Nước sản xuất: ITALY (EU)</span></p><p><span style="color: black;">Năm sản xuất: 2020</span></p><p><span style="color: black;">Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE</span></p> | <p><strong style="color: black;"><em>Cấu hình cung cấp :</em></strong></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 máy</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo bóng thở: 03 cái</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo ống dây thở: 03 cái</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rổ đựng dụng cụ: 05 cái</span></p> |  | <p><strong style="color: black;">Tính năng: </strong></p><p><strong style="color: black;">&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ sấy DCA 70 được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ, với những đặc điểm sau đây:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ sấy được trang bị 1 cửa với cửa sổ lớn có gắn kính giúp cho việc đóng cửa một cách hoàn hảo và là rào chắn ngăn chặn bụi bẩn một cách tuyệt vời.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt trước của máy sấy được trang bị một màn hình LCD , để người sử dụng vận hành tủ sấy một cách dễ dàng </p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ sấy cũng được trang bị đầu dò nhiệt độ để giám sát nhiệt độ hiệu quả bên trong tủ; </p><p><strong style="color: black;">&nbsp;</strong></p><p><strong style="color: black;"><em>Thông số kỹ thuật:</em></strong></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp: 230V ~</span></p><p><span style="color: rgb(54, 54, 54);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black;">Tần số: </span><span style="color: rgb(54, 54, 54);">50/60 HZ</span></p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-11-30 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-11-30
2598 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy định danh vi khuẩn | Máy định danh vi khuẩn H.Pylori bằng phương pháp đo quang phổ hồng ngoại | POCone | Otsuka Electronics Co., Ltd. | Nhật Bản | Otsuka Electronics Co., Ltd. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | f | Chiếc | true | 2021-03-16 | 2023-03-16 | <p>Sử dụng để thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán Helicobacter Pylori trong phòng xét nghiệm, do nhân viên y tế đã được đào tạo sử dụng</p> | <p>Kích thước: (r) 220mm x (c) 272 mm x (D) 361 mm</p><p>Trọng lượng: 10kg </p><p>Nguồn điện: AC 120V 230V, 50/60Hz</p><p><br></p> |  | <p>Máy POCone phân tích mẫu hai túi hơi thở và trả kết quả sau 2 phút. </p><p>Nhận và kiểm tra kết quả trên máy. </p><p>In kết quả và xác nhận kết quả. </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG | 2021-03-16 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG | 2021-03-16
2599 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản phụ khoa chạy điện | GL-1060/EE | AGA Sanitatsartikel GmbH | Đức | AGA Sanitatsartikel GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 260000000 | t | Cái | true | 2021-04-15 | 2021-12-31 | <p>Bàn khám sản phụ khoa chạy điện</p> | <ul><li>Thân bàn chính: 01 máy</li><li>Bộ đỡ chân: 01 bộ</li><li>Khay chứa chất thải: 01 cái</li><li>Pedal: 01 cái</li><li>Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li></ul> |  | <p><strong>Tính năng:</strong></p><p><br></p><ul><li>Ứng dụng cho khám sản phụ khoa</li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Bàn được điều khiển bằng điện + Pedal</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đệm làm bằng công thái học giúp tăng độ thải mái cho bệnh nhân, dầy khoảng 85mm</span></li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Thông số kỹ thuật:</span></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chiều dài ghế ngồi, tựa lưng: khoảng từ 800/350mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chiều rộng toàn ghế: khoảng 640mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Độ dầy ghế và tựa lưng: khoảng 85mm </span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Điều chỉnh lên xuống: 650-850</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chức năng lưng: khoảng từu 0°/+54°</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chức năng nghiêng xương chậu: +30°</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Tư thế Trendeleburg/ Re-Trendeleburg: 30</span><sup style="color: windowtext;">o</sup></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Tải trọng: khoảng 200kg</span></li></ul> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-15 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-15
2600 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn khám tiết niệu chạy điện | UUS-3058/E | AGA Sanitatsartikel GmbH | Đức | AGA Sanitatsartikel GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 235000000 | t | Cái | true | 2021-04-15 | 2021-12-31 | <p>Bàn khám tiết niệu chạy điện</p> | <p><strong>Cấu hình cơ bản</strong></p><ul><li>Thân bàn chính: 01 máy</li><li>Bộ đỡ chân: 01 bộ</li><li>Khay chứa chất thải: 01 cái</li><li>Pedal: 01 cái</li><li>Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li></ul><p><br></p> |  | <p><strong>Tính năng:</strong></p><p><br></p><ul><li>Ứng dụng cho khám tiết niệu<span style="color: rgb(34, 34, 34);"> </span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Bàn được điều khiển bằng điện + Pedal</span> </li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đệm làm bằng công thái học giúp tăng độ thải mái cho bệnh nhân, dầy khoảng 85mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Điện áp sử dụng cho các chức năng điều khiển: </span>230V, 50/60Hz, 3,7A, 850W, IPX4, v=14 mm/s, 7000N</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Thông số kỹ thuật:</span></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chiều dài ghế ngồi, tựa lưng: khoảng từ 800/350mm</span> </li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chiều rộng toàn ghế: khoảng 640mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Độ dầy ghế và tựa lưng: khoảng 85mm </span></li><li class="ql-align-justify">Chiều cao của bàn: 865mm</li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chức năng lưng: khoảng từu 0°/+54°</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chức năng nghiêng xương chậu: +30°</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Tải trọng: khoảng 200kg</span></li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-15 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-15
2601 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp Titanium 2.0mm bắc cầu 4 lỗ chữ L, trái | 18296-40 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1965000 | t | Cái | true | 2021-06-23 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp Titanium 2.0mm bắc cầu 4 lỗ chữ L, trái </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: 18296-40</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm bắc cầu 4 lỗ chữ L, trái,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm bắc cầu 4 lỗ chữ L, trái,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm bắc cầu 4 lỗ chữ L, trái,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường</p> | <p>Phụ lục danh mục chi tiết kèm theo</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-23 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2602 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở di động người lớn | Máy thở vận chuyển | Falco 202 EVO | Siare Engineering International Group S.r.l. | Italy | Siare Engineering International Group S.r.l. | Italy |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Italy | Nhóm 3 |  |  | 684000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <ul><li class="ql-align-justify">Máy giúp thở chuyên dụng dùng cho cấp cứu, hồi sức tích cực và vận chuyển.</li><li class="ql-align-justify">Hỗ trợ chế độ thở xâm nhập và chế độ không xâm nhập (NIV).</li><li>Sử dụng cho người lớn, trẻ em và sơ sinh.</li></ul> | <ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Màn hình 10.4 inch, cảm ứng: 01 chiếc</span></li><li>Van thở ra và cảm biến lưu lượng, sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng: 01 bộ</li><li>Bộ dây thở, sử dụng nhiều lần: 01 bộ</li><li>Mặt nạ thở sử dụng nhiều lần: 01 bộ</li></ul> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-08 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-07-03
2603 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD853R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 10328543 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp phẫu tích, thẳng, cách điện</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2604 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản phụ khoa chạy điện | GU-1058/E | AGA Sanitatsartikel GmbH | Đức | AGA Sanitatsartikel GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 235000000 | t | Cái | true | 2021-04-15 | 2021-12-31 | <p>Bản khám sản phụ khoa chạy điện</p> | <ul><li>Thân bàn chính: 01 máy</li><li>Bộ đỡ chân: 01 bộ</li><li>Khay chứa chất thải: 01 cái</li><li>Pedal: 01 cái</li><li>Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li></ul><p><br></p> |  | <p><strong>Tính năng:</strong></p><ul><li class="ql-align-justify">Ứng dụng cho khám sản phụ khoa</li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Bàn được điều khiển bằng điện + Pedal</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đệm làm bằng công thái học giúp tăng độ thải mái cho bệnh nhân, dầy khoảng 85mm</span></li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Thông số kỹ thuật:</span></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chiều dài ghế ngồi, tựa lưng: khoảng từ 800/350mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chiều rộng toàn ghế: khoảng 580mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Độ dầy ghế và tựa lưng: khoảng 85mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Độ cao: 865</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chức năng lưng: khoảng từu 0°/+54°</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chức năng nghiêng xương chậu: +30°</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Tải trọng: khoảng 200kg</span></li></ul> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-15 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-15
2605 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn khám trực tràng chạy điện | RPL-1060/EE | AGA Sanitatsartikel GmbH | Đức | AGA Sanitatsartikel GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 300000000 | t | Cái | true | 2021-04-15 | 2021-12-31 | <p>Bàn khám trực tràng chạy điện</p> | <ul><li>Thân bàn chính: 01 máy</li><li>Khay chắn: 01 cái</li><li>Pedal: 01 cái</li><li>Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li></ul><p><br></p> |  | <p><strong>Tính năng:</strong></p><p><br></p><ul><li>Ứng dụng cho khám trực tràng</li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Bàn được điều khiển bằng điện + Pedal</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đệm làm bằng công thái học giúp tăng độ thải mái cho bệnh nhân, dầy khoảng 85mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Điện áp sử dụng cho các chức năng điều khiển:&nbsp;</span>230V, 50/60Hz, 3,7A, 850W, IPX4, v=14 mm/s, 7000N</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Thông số kỹ thuật:</span></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chiều dài ghế ngồi, tựa lưng: khoảng từ 800/350mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chiều rộng toàn ghế: khoảng 640mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Độ dầy ghế và tựa lưng: khoảng 85mm</span></li><li class="ql-align-justify">Chiều cao của bàn: 650-850mm</li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chức năng lưng: khoảng từu 0°/+54°</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chức năng nghiêng xương chậu: +30°</span></li><li class="ql-align-justify">Chức năng Trendelenburg&nbsp;:<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> +30°</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Tải trọng: khoảng 200kg</span></li></ul> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-15 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-15
2606 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, hóa chất chuyên dụng | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, hóa chất | PR 1400 | Arctiko A/S | Ba Lan | Arctiko A/S | Ba Lan | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 230000000 | t | Cái | true | 2021-05-28 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(27, 36, 55);">Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, hóa chất</span></p> | <p>+ Thân tủ chính: 01 máy</p><p>+ Màn hình : 01 cái</p><p>+ Khay chứa mẫu: 03 cái</p><p>+ Máy nén khí: 01 cái</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+tiếng Việt: 01&nbsp;bộ</p> |  | <p>-&nbsp;Tủ chuyên dụng dùng cho bảo quản và lưu trữ hóa chất, sinh phẩm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Dung tích: 1381<span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;lít</span></p><p>-&nbsp;Sử dụng bộ điều khiển G214 hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;Sử dụng đầu dò kiểu PT100 hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ bảo quản: +10C đến +100C&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị cảm ứng 4.3 inch, hiển thị các thông số của tủ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có Pin dự phòng cho hiển thị nhiệt độ và các thông số khoảng 72 giờ khi mất điện</p><p>-&nbsp;Có đèn chiếu sáng bên trong tủ giúp khả năng quan sát tốt hơn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ tích hợp trong vòng khoảng 20 năm</p><p>-&nbsp;Có 02 cổng cho kết nối đầu dò</p><p>-&nbsp;Tải và nâng cấp phần mềm, dữ liệu mới bằng cổng USB</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống dữ liệu được bảo vệ 3 cấp</p><p>-&nbsp;Tủ được làm bằng thép trắng không gỉ tráng men</p><p>-&nbsp;Tường bảo vệ cách điện dầy khoảng 60mm</p><p>-&nbsp;Thiết kế 4 bánh xe, có khoá giúp việc cố định và di chuyển thuận tiện</p><p>-&nbsp;Tủ được làm lạnh hờ hệ thống R290</p><p>-&nbsp;Công nghệ làm lạnh theo công nghệ cưỡng bức khí</p><p>-&nbsp;Công suất tiêu thụ (KWH/24H): khoảng 8.1</p><p>-&nbsp;Có chế độ cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-28 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-28
2607 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD557R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 540857 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp mô, ngàm có răng 1x2</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2608 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | DEWILUX 160/160 | Dewimed Medizintechnik GmbH | Đức | Dewimed Medizintechnik GmbH | Đức |  | Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Công Nghệ Bắc Hà | Đức | Nhóm 3 |  |  | 700000000 | t | Bộ | true | 2021-05-19 | 2021-12-31 | <p>Đèn mổ treo trần 2 nhánh sử dụng trong phòng mổ.</p> | <p><strong style="color: black;">- </strong><span style="color: black;">Chóa đèn treo trần cường độ sáng 160.000 lux: 02 chóa</span></p><p><span style="color: black;">- Tấm treo trần: 01 tấm</span></p><p><span style="color: black;">- Ổ cắm điện: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Bộ phụ kiện cho ổ cắm điện: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Dây cáp: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Trục trung tâm 2 nhánh: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Cánh tay quay: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Ống trục trần: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Tấm che trần: 01 tấm</span></p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụngtiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p><strong style="color: black;">Thông tin chung</strong></p><p><span style="color: black;">- Kích thước: 470*707*56mm</span></p><p>- Tuổi thọ đèn cho mỗi chóa: &gt;50.000 giờ</p><p>- Góc quay: 360°</p><p>- Vỏ chóa đèn: Bằng vật liệu nhôm</p><p>- Kính: Bằng vật liệu thủy tinh pha lê</p><p>- Tay cầm cho trục tiệt trùng: Bằng vật liệu nhôm</p><p>- Trục tiệt trùng: Bằng vật liệu nhựa</p><p>- Nhóm bảo vệ IP: 42</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Công Nghệ Bắc Hà | 2021-05-19 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Công Nghệ Bắc Hà | 2021-05-19
2609 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng | OPX mobilis 300 CL/G | Schmitz u Soehne GmbH & Co KG | Đức | Schmitz u Soehne GmbH & Co KG | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH HOH Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1120000000 | t | Cái | true | 2021-02-23 | 2021-12-31 | <p> </p> | <p>Thân bàn chính điều khiển thủy lực&nbsp;có chức năng trượt mặt bàn và nâng cầu thận: 1 cái</p><p>Các phụ kiện kèm theo (bao gồm phụ kiện tiêu chuẩn) tối thiểu bao gồm:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Đỡ đầu, có trợ lực:&nbsp;1 cái&nbsp;</p><p>Đỡ tay: 2 cái&nbsp;</p><p>Đỡ chân kiểu 2 tấm tách rời, có trợ lực:&nbsp;1 bộ&nbsp;</p><p>Đai giữ thân:&nbsp;1 cái&nbsp;</p><p>Khung treo màn gây mê kèm kẹp giữ:&nbsp;1 cái</p><p>Đệm: 1 bộ</p> |  | <p>Chiều dài bàn: 2130 mm</p><p>Độ rộng mặt bàn: 540 mm</p><p>Độ rộng tổng: 590 mm</p><p>Kích thước đế chân bàn: 1,120 x 580 mm</p><p>Đường kính bánh xe: 125 mm</p><p>Dải điều chỉnh chiều cao (không tính đệm): 720 mm - 1080 mm</p><p>Điều chỉnh dốc đầu/ chân: 30 độ/ 30 độ</p><p>Nghiêng trái/ phải: +/- 20 độ</p><p>Điều chỉnh trượt dọc mặt bàn (điều chỉnh thủ công): 250mm</p><p>Điều chỉnh phần đỡ lưng: +75 độ/ -50 độ</p><p>Điều chỉnh đỡ chân: +20 độ/ -90 độ</p><p>Tải trọng tối đa của đỡ chân: 25 kg</p><p>Tải trọng tối đa của đỡ tay: 25 kg</p><p>Góc dạng ra của mỗi tấm đỡ chân: 55 độ</p><p>Điều chỉnh đỡ đầu: +30 độ/ -45 độ</p><p>Tải trọng tĩnh tối đa: lên tới 250kg</p><p>Tải trọng hoạt động an toàn: lên tới 185kg</p><p>Áp lực của bơm thủy lực: 120 bar</p><p>Chức năng nâng cầu thận bằng thủy lực</p> | [5 empty] | Công ty TNHH HOH Việt Nam | 2021-02-23 | Công ty TNHH HOH Việt Nam | 2021-02-23
2610 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy tán sỏi | Máy tán sỏi tiết niệu | Thiết bị Laser Ho: YAG tán sỏi nội soi | Ho-LS05 | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam |  | Trung tâm Công nghệ Laser |  | Nhóm null |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-10 | <p>Laser Holmium phẫu thuật là một loại hình mới của thiết bị phẫu thuật laser, nó là sự kết tinh công nghệ cao nhât trong ứng dụng&nbsp;laser điều trị, nó không chỉ được ứng dụng trong điều trị các bệnh ở bề mặt cơ thể mà còn là phương tiện điều trị bệnh lý của bề mặt tạng rỗng nhờ ống nội soi phù hợp để đưa laser vào tiếp cận “mặt đối mặt”. Laser Holmium phẫu thuật là giải pháp được lựa chọn khi sỏi bị gói trong các polyp, sỏi có cấu trúc phức tạp, sỏi lớn, sỏi san hô, sỏi niệu quản trên, sỏi đài giữa và đài dưới thận, các sỏi khác có thành phần đặc biệt.</p><p>Laser Holmium có bước sóng 2.1µm đây là một trong những đỉnh hấp thụ của nước, năng lượng của laser được nước và sỏi hấp thu hoàn toàn. Khi tia laser chiếu vào nước, nhiệt độ của nước tăng lên nhanh chóng, hóa hơi và tạo ra năng lượng rất lớn (được gọi là vi nổ), hiện tượng này không thể có ở các loại laser khác. Bởi nước hấp thu mạnh, laser holmium xuyên sâu trong mô không quá 0,5mm cho nên giảm bớt được tổn thương mô trong khi làm thủ thuật đồng thời cũng giảm chảy máu đáng kể.</p> | <p>Cấu hình cơ bản:</p> <ul> <li>Thân máy chính và các phụ kiện: 01 bộ</li> <li>Sợi quang dẫn: 01 cái</li> <li>Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</li> </ul> <p>&nbsp;</p> |  | <p>Năng lượng mỗi xung: 0,5-2,0J</p> <p>Tần số: 1-15Hz</p> <p>Công suất trung bình: 30W</p> <p>Chiều dài bước song: 2,1µm</p> <p>Ánh sáng dẫn đường : Xanh, 0-5mw</p> <p>Độ rộng xung: 300 và 600 µs, tùy chọn</p> <p>Hệ thống dẫn tia: Quang sợi, sử dụng nhiều lần, nhiều loại</p> <p>Hệ thống làm lạnh: &nbsp;Làm lạnh bằng nước bên trong máy</p> <p>Kích thước: &nbsp;Dài 85cm, rộng 48cm, cao 115 cm</p> <p>Nguồn điện: 220v 50Hz, đơn pha 3 dây (nối đất)</p> | [5 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-09 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2021-05-28
2611 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ tích hợp camera | Đèn mổ treo trần hai 2 chóa LED kèm Camera full HD | Maquet PowerLED II | Maquet SAS | Pháp | Maquet SAS | Pháp |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 3840000000 | t | Bộ | true | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p>- Đầu đèn tích hợp công nghệ điều khiển đèn LED</p><p>- Có tính năng tự động điều chỉnh cường độ sáng</p><p>- Tất cả các bóng LED được điều khiển độc lập bằng điện tử thông minh giúp cung cấp độ sáng tối đa trong trường hợp có một số bóng LED bị lỗi.</p><p>- Cường độ sáng ổn định, dễ điều chỉnh cho tất cả các loại phẫu thuật</p><p>- Có thể gắn thêm Camerra tại tâm đèn</p><p>- Có thể gắn cánh tay treo màn hình cùng trụ đèn</p> | <p>- Chóa đèn 160,000 Lux: 02 cái</p><p>- Bảng điều khiển đầu đèn: 02 cái</p><p>- Tính năng tự động điều chỉnh cường độ sáng: 01 bộ</p><p>- Camera full HD lắp tại tâm đèn: 01 cái</p><p>- Bộ thu tính hiệu camera: 01 cái</p><p>- Tay treo màn hình lắp trên trụ đèn: 01 cái</p><p>- Màn hình phẫu thuật full HD 24": 01 cái</p><p>- Tay nắm tiệt trùng cho chóa đèn có camera: 02 cái</p><p>- Tay nắm tiệt trùng cho chóa đèn không có Camera: 05 cái</p><p>- Trụ đèn: 01 cái</p><p>- Bộ nguồn cho 2 chóa đèn: 01 cái</p><p>- Nắp che trần: 01 cái</p> |  | <p>1. Chóa đèn:</p><p>-Cường độ sáng tối đa của mỗi chóa đèn 160,000 Lux</p><p>- Chỉ số hoàn màu trung bình Ra: 96</p><p>- Năng lượng phát xạ ≤ 3.5 mW/m².lux</p><p>- Tỷ lệ tia cực tím 0.01%</p><p>- Tuổi thọ bóng LED &gt; 60.000 giờ</p><p>2. Camera:</p><p>- Gắn tại tâm đèn mổ</p><p>- Cảm biến công nghệ CMOS</p><p>- Độ phân gải full HD</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-06-17
2612 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp Titanium 2.0mm bắc cầu 4 lỗ chữ L, phải | 18296-36 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1965000 | t | Cái | true | 2021-06-23 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp Titanium 2.0mm bắc cầu 4 lỗ chữ L, phải </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: 18296-36</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm bắc cầu 4 lỗ chữ L, phải,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm bắc cầu 4 lỗ chữ L, phải,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm bắc cầu 4 lỗ chữ L, phải,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường</p> | <p>Phụ lục danh mục chi tiết kèm theo</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-23 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2613 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn khám trực tràng chạy điện | RP-1058/E | AGA Sanitatsartikel GmbH | Đức | AGA Sanitatsartikel GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 260000000 | t | Cái | true | 2021-04-15 | 2021-12-31 | <p>Bàn khám trực tràng chạy điện</p> | <p><strong>Cấu hình cơ bản</strong></p><ul><li>Thân bàn chính: 01 máy</li><li>Khay chắn: 01 cái</li><li>Pedal: 01 cái</li><li>Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li></ul><p><br></p> |  | <p><strong>Tính năng:</strong></p><p><br></p><ul><li>Ứng dụng cho khám trực tràng</li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Bàn được điều khiển bằng điện + Pedal</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đệm làm bằng công thái học giúp tăng độ thải mái cho bệnh nhân, dầy khoảng 85mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Điện áp sử dụng cho các chức năng điều khiển:&nbsp;</span>230V, 50/60Hz, 3,7A, 850W, IPX4, v=14 mm/s, 7000N</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Thông số kỹ thuật:</span></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chiều dài ghế ngồi, tựa lưng: khoảng từ 800/350mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chiều rộng toàn ghế: khoảng 640mm</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Độ dầy ghế và tựa lưng: khoảng 85mm</span></li><li class="ql-align-justify">Chiều cao của bàn: 865mm</li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chức năng lưng: khoảng từu 0°/+54°</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Chức năng nghiêng xương chậu: +30°</span></li><li class="ql-align-justify">Chức năng Trendelenburg&nbsp;:&nbsp;+30°</li><li class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Tải trọng: khoảng 200kg</span></li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-15 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-15
2614 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Dây garo cao su | GARO | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Kim | Việt Nam | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Kim | Việt Nam |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 60000 | f | Chiếc | false | 2020-12-11 | 2021-12-11 | <p>Dây garo cao su 4cm x 100cm\</p><p>GARO/ Việt Nam</p> | <p>Dây garo cao su 4cm x 100cm\</p><p>GARO/ Việt Nam</p> |  | <p>Dây garo cao su 4cm x 100cm\</p><p>GARO/ Việt Nam</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11
2615 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở cao cấp | Siaretron 4000 | Siare Engineering International Group S.r.l. | Italy | Siare Engineering International Group S.r.l. | Italy |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Italy | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <ul><li class="ql-align-justify">Hỗ trợ chế độ thở xâm nhập và chế độ không xâm nhập (NIV).</li><li class="ql-align-justify">Sử dụng cho người lớn, trẻ em và sơ sinh.</li><li class="ql-align-justify">Hoạt động với nguồn khí nén tuôc-bin tích hợp trong máy</li><li class="ql-align-justify">Sử dụng acquy dự phòng khi mất điện với thời gian hoạt động 90 phút</li></ul> | <ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Màn hình 12 inch, cảm ứng: 01 chiếc</span></li><li class="ql-align-justify">Mặt nạ thở sử dụng nhiều lần: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Bộ dây nguồn khí Oxy: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Xe đẩy: 01 chiếc</li><li class="ql-align-justify">Bộ làm ấm/ẩm: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Buồng làm ẩm: 01 bộ </li></ul><p class="ql-align-center"> </p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>1. Chế độ (mode) thông khí</strong></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Hỗ trợ/kiểm soát thể tích </span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Hỗ trợ/kiểm soát áp lực </span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Hỗ trợ/kiểm soát áp lực, điều hòa thể tích </span></li></ul><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">2. Các thông số thở cài đặt:</strong></p><ul><li class="ql-align-justify">Thể tích khí lưu thông: từ 2 ml đến 3000mL</li><li class="ql-align-justify">Giới hạn áp lực thở vào (Plimit): từ 2 đến 80 cmH2O <span style="color: black;">&nbsp;</span></li><li class="ql-align-justify">Áp lực hỗ trợ (Psupport): khoảng từ 2 đến 80 cmH2O<span style="color: black;"> </span></li></ul><p class="ql-align-center"> </p><p class="ql-align-center"> </p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-15 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-07-03
2616 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ Laser | Thiết bị phẫu thuật Fractional Laser Co2 45W | Model : JZ3-30P LCD-TFT | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Thiết bị phẫu thuật bằng tia laser CO2 fractional công suất cao, model JZ3-30P LCD-TFT là mẫu mới nhất do Trung tâm Công nghệ Laser nghiên cứu chế tạo và sản xuất với các tính năng ưu việt sau:</p><ul><li>Công nghệ vi điều khiển, màn hình 8 inch nhấn trực tiếp, hiển thị tiếng Việt thân thiện và dễ dàng sử dụng.</li><li>Tích hợp chế độ quét hình (fractional) với nhiều hình quét, hiển thị hình ảnh, dễ dàng điều chỉnh kích thước hình quét, khoảng cách điểm quét, thay đổi thời gian xung và thời gian giữa các xung, thay đổi được công suất trên cùng màn hình thuận tiện cho bác sĩ điều trị.</li><li>Tích hợp 3 chương trình siêu xung phát xung cực ngắn để bóc tách những vùng phẫu thuật rất mỏng mà không cần gây tê trong chế độ laser điều trị</li><li>Tia laser qua thấu kính hội tụ tại tiêu điểm với độ rộng 0.5mm mang năng lượng lớn có thể quang đông cầm máu, bốc bay tổ chức tức thời trong phẫu thuật, xử lý không tiếp xúc, cầm máu, diệt khuẩn, giảm đau đớn, chóng lành vết thương...</li><li>Hệ thống trục khuỷu dẫn tia xoay linh động trong không gian ba chiều với tia laser ánh sáng đỏ dẫn đường giúp cho các bác sĩ phẫu thuật thuận lợi nhất.</li><li>Máy laser CO2 phẫu thuật được dùng rộng rãi trong các chuyên khoa như ngoại khoa, da liễu, phụ khoa, trĩ, khoa lý liệu, tiết niệu, tai, mũi họng và đặc biệt thẩm mỹ nhờ chế độ quét hình</li></ul> | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p>-Máy chính: 01 cái</p> <p>- Bộ trục khuỷu 7 khớp: 01 cái</p> <p>- Đầu điều trị: 01 cái</p> <p>- Bàn đạp chân: 01 cái</p> <p>- Dây cáp nguồn: 01 cái</p> <p>- Chìa khóa: 01 cái</p> <p>- Mắt kính bảo vệ: 01 cái</p> <p>- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ</p> <p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> | [7 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-09 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2021-05-28
2617 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch di động | ASU-200 | Acare Technology Co., Ltd. | Đài Loan | Acare Technology Co., Ltd. | Đài Loan |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI |  | Nhóm null |  |  | 28000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-15 | 2023-04-15 | <p>Máy hút dịch</p> | <p>'- 01 Máy chính</p><p>- 01 Hộp đựng hút, ống kết nối, bộ đổi nguồn và túi đựng</p><p>- 01 Hướng dẫn sử dụng</p><p>Phụ kiện tùy chọn: Bộ sạc ô tô, Bộ điều khiển bằng tay (bật / tắt) và pin</p> |  | <p>Công suất tiêu thụ:35VA&nbsp;</p><p>Áp suất hút tối đa -80Kpa (e-600 mmHg)&nbsp;</p><p>Thể tích khí thải 24 L / phút&nbsp;</p><p>Kích thước (Lx W x H)&nbsp;</p><p>190mm x 110mm x 175mm&nbsp;</p><p>140mm x 340mm x 210mm</p><p>Trọng lượng : 1,7 Kg / 2,0kg&nbsp;</p><p>Mức độ ồn áp lực: &lt;70 dB (A)</p><p>Điện áp cung cấp AC 100-240V, 50 / 60HZ&nbsp;</p><p>Bộ sạc ô tô hỗ trợ cho DC12V&nbsp;</p><p>Thời gian sạc pin 3 giờ (s)</p><p>Thời gian sử dụng pin 1hr (trong khi sạc đầy)</p><p>Pin 14,8V, 2,5Ah</p><p>Dung tích chứa : 1000 ml</p><p>Phạm vi hoạt động &amp; lưu trữ</p><p>Nhiệt độ hoạt động : + 10 ° C "+ 40 ° c</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI | 2021-04-15
2618 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính trong tai dành cho người lớn 24 kênh | INSIO 3NX | Signia | Singapore | Sivantos | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 37500000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người lớn, điếc dốc, điếc chọn lọc tần số</p> | <p>Máy chính: 1 cái</p> <p>Hộp đựng máy: 1 cái</p> <p>&nbsp;</p> |  | <p>1. Chất lượng âm thanh.<br /> - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 65/124 dB; Số Kênh 24; Định hướng âm thanh<br /> - Hiệu chỉnh máy theo thính lực; Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback)<br /> - Quản lý tiếng vọng; Hỗ trợ nghe ở môi trời ồn; Âm thanh 3D<br /> 2. Kết nối.<br /> - Điều chỉnh to nhỏ và chuyển chương trình bằng app điện thoại</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-02 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11
2619 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Silicone Cap for Ball Attachment - Transparent (4 pcs.) | SCB-P | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 6210000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>SCB-P: Pink (4 pcs.): Elastic, Retention 1.75-2.0 lbs (0.79 - 0.90 kg)</p> | <p>SCB-P: Pink (4 pcs.): Elastic, Retention 1.75-2.0 lbs (0.79 - 0.90 kg)</p> |  | <p>SCB-P: Pink (4 pcs.): Elastic, Retention 1.75-2.0 lbs (0.79 - 0.90 kg)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
2620 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo thị trường tự động | Máy siêu âm mắt AB US-4000 | US-4000 | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-18 | 2021-03-31 | <p>Máy siêu âm mắt AB US-4000 và phụ kiện</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-20
2621 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1200 hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS1200 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3100000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy nén khí tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp: 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
2622 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương Mini titanium bắc cầu 6 lỗ thẳng | M: R-12-004-06 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1770000 | t | Cái | true | 2021-06-23 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp xương Mini titanium bắc cầu 6 lỗ thẳng </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: M: R-12-004-06</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini titanium bắc cầu 6 lỗ thẳng,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini titanium bắc cầu 6 lỗ thẳng,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini titanium bắc cầu 6 lỗ thẳng,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-23 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2623 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | THIẾT BỊ TRỊ LIỆU TỬ NGOẠI | PANOS KPA-01 | Seomyeong Biotech Co. | Hàn Quốc | Seomyeong Biotech Co. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 105000000 | t | Bộ | true | 2021-04-27 | 2022-04-27 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p> | <p>Máy chính: 01 bộ, bao gồm&nbsp;:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đèn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân đèn </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chân đế đèn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu HDSD&nbsp;: 01 bộ</p><p>III&nbsp;Đặc tính</p><p>- Khử trùng tất cả các loại vi khuẩn trên da bằng cách chiếu tia cực tím B (UV-B) vào chúng, một loại tia liên quan đến cuộc sống và sức khỏe thông qua hóa học của cơ thể con người. Ngoài ra, PANOS là một thiết bị điều trị da bằng quang trị liệu UV-B với đèn cực tím có độ ổn định cao tạo ra dải bước sóng 280 nm - 320 nm, tăng cường khả năng miễn dịch bằng cách tạo ra vitamin D3 trong cơ thể con người. </p><p>* Công nghệ&nbsp;:</p><p>- Đo ánh sáng tia cực tím</p><p>+Vật liệu phát sáng (axit boronic stronti) được trộn trong 24 giờ và sau đó hóa dẻo trong 3 ~ 6 giờ ở nhiệt độ 500 - 1000 ° C trong lò điện.</p><p>+Máy dò tia cực tím có thể đo ánh sáng tia cực tím từ đèn UV-B trong khi đèn bình thường không thể.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo các ion âm</p><p>+Đèn UV-B có lượng ion âm dồi dào có lợi cho sức khỏe.</p><p>Tạo ra đèn UV-B với một ống thủy tinh đặc biệt có thể cho tia cực tím thẩm thấu tốt nhưng chặn được dải bước sóng dưới 280 nm có hại cho cơ thể con người.</p> |  | <p>-&nbsp;Bước sóng: 280nm ~ 320nm</p><p>- Cường độ chiếu sáng: 10µW/cm<sup>2 </sup>x3</p><p>- Điện áp sử dụng : 80-250V, 70W</p><p>- Kích thước : 90 x 70 cm</p><p>-&nbsp;Trọng lượng : 9 Kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-27 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-27
2624 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Quidel Triage® MeterPro | Quidel Triage® MeterPro | Quidel Cardiovascular Inc. | Mỹ | Quidel Cardiovascular Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH |  | Nhóm 1 |  |  | 79800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích miễn dịch huỳnh quang đa chỉ</p><p>&nbsp;số bao gồm các chỉ số định tính và định lượng</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="340"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="340"><br /> - Kích thước : 22.5cm x 19cm x 7cm ( Dài x Rộng x Cao).<br /> - Cân nặng : 0.7kg.<br /> - Nguồn điện 6 Vôn 1ampe - 4 viên pin AA hoặc bộ chuyển đổi AC/DC<br /> - danh mục xét nghiệm đa chỉ số: Nt-proBNP, BNP, CK-MB, D-Dimer, Cardio3….</td> </tr> </tbody> </table> |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="360"><br /> - Nhiệt độ hoạt động: 15-30<font>°C. Độ ẩm 10-85%.<br /> - Nguồn sáng ống laser diot.<br /> - Ghi nhớ: 750 bệnh nhân. 200 kết quả QC bệnh nhân. 70 kết quả QC device. 600 ID cho người sử dụng</font></td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-05-12
2625 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ Laser | Thiết bị vi điểm phẫu thuật Fractional Laser | FL 412 Super | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 322000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-10 | <ul><li>Micro Cell Treatment (Tái tạo tế bào).</li><li>Skin Resurfacing (Tái tạo bề mặt da).</li><li>Photo – Damaged Skin (Điều trị da bị tổn thương).</li><li>Wrinkles (Điều trị nếp nhăn).</li><li>Whitening (Làm mịn, trắng da).</li><li>Laser Ablation (Cắt đốt).</li><li>Laser Peeling (Bóc tách).</li><li>Laser Vaporization (Bốc bay).</li><li>Scars (Các loại sẹo).</li><li><strong>CHUYÊN KHOA ỨNG DỤNG</strong></li></ul> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-09 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2021-05-28
2626 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở cao tần trẻ sơ sinh | Máy thở rung tần số cao (cao tần) | Humming Vue Plus | Metran Co., Ltd | Nhật Bản | Metran Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH phân phối VM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2350000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-03-05 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-03-05
2627 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Digital Flat Panel X-ray Detector | RFA-1717DIG / RFA-1717DIC | Astel Inc. | Hàn Quốc | Astel Inc. | Hàn Quốc | ["2021","2022"] | Công ty TNHH Hà Trần Vina | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 1200000000 | t | Bộ | true | 2021-06-07 | 2022-12-31 | <p><span style="color: black;">Tấm cảm biến phẳng công nghệ </span><span style="color: red;">IGZO TFT</span><span style="color: black;">.</span></p><p><span style="color: black;">Thiết kế mỏng và trọng lượng nhẹ</span></p><p><span style="color: black;">Sử dụng công nghệ tự động phát hiện tia X (AED-Automatic Exposure Detection)</span></p> | <ol><li class="ql-align-justify">Tấm cảm biến bản phẳng <strong>RFA-1717DI</strong></li><li class="ql-align-justify">Hộp điều khiển <strong>RFA-PCON</strong></li><li>Phần mềm xử lý hình ảnh <strong>RayinView</strong></li><li class="ql-align-justify">Máy tính điều khiển (Mua tại VN)</li><li>Màn hình (Mua tại VN)</li><li>Cáp kết nối các loại</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng.</li></ol> | [7 empty] | Công ty TNHH Hà Trần Vina | 2021-06-07 | Công ty TNHH Hà Trần Vina | 2021-06-07
2628 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi khí phế quản | Ống nội soi khí phế quản video | BF-Q170 | Aizu Olympus Co., Ltd | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Ống | true | 2021-02-18 | 2021-05-18 | <p>Ống nội soi phế quản video</p><p>Model: BF-Q170.</p><p>Hãng sản xuất: Olympus</p><p>Xuất xứ: Nhật Bản</p><p><br></p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao, áp dụng cho lỗi của nhà sản xuất.</li><li>Lắp đặt, bảo trì, bàn giao và hướng dẫn sử dụng </li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-02-18 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-02-18
2629 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Silicone Cap for Ball Attachment - Green (4 pcs.) | SCB-G | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 6210000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>SCB-G: Green&nbsp;(4 pcs.):Extremely Elastic, Retention &lt;1 lbs (&lt;0.45 kg)</p> | <p>SCB-G: Green&nbsp;(4 pcs.):Extremely Elastic, Retention &lt;1 lbs (&lt;0.45 kg)</p> |  | <p>SCB-G: Green&nbsp;(4 pcs.):Extremely Elastic, Retention &lt;1 lbs (&lt;0.45 kg)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
2630 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | StandardTM F2400 Analyzer | StandardTM F2400 Analyzer | SD Biosensor, Inc | Hàn Quốc | SD Biosensor, Inc | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 399000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-06 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích miễn dịch huỳnh quang đa chỉ&nbsp;số bao gồm các chỉ số định tính và định lượng, menu xét nghiệm có thể mở rộng; hiệu năng cao 72 test/h</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="340"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="340">&nbsp;<br /> - Nguồn điện đầu vào: AC 100~240V, 50/60Hz<br /> - Mức tiêu thụ nguồn tối đa: 80W<br /> - Kích thước(W×L×H): 510 X 566 X 297 mm<br /> - Cân nặng: 20kg<br /> - Phân tích nhiều chỉ số khác nhau như Dengue, Flu, RSV, HbA1c, T3, T4, Nt-proBNP….<br /> - 2 mode xét nghiệm: standard và read only</td> </tr> </tbody> </table> |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="360"><br /> - Màn hình:10.1” Color TFT LCD (1024 X 600)<br /> - Bộ nhớ: 5000 kết quả<br /> - Pin dự phòng RTC RTC đi kèm<br /> - Kết nối: LIS / HIS HL7 PCD-01<br /> - Máy in: in nhiệt tự động trên máy<br /> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-05-12
2631 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở cao tần trẻ sơ sinh | Máy thở rung tần số cao | Humming Vue Advance | Metran Co., Ltd | Nhật Bản | Metran Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH phân phối VM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2520000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-03-05 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-03-05
2632 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương Mini titanium bắc cầu dài 4 lỗ thẳng | M: R-12-006-04 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1554000 | t | Cái | true | 2021-06-23 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp xương Mini titanium bắc cầu dài 4 lỗ thẳng</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: M: R-12-006-04</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini titanium bắc cầu dài 4 lỗ thẳng,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini titanium bắc cầu dài 4 lỗ thẳng,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini titanium bắc cầu dài 4 lỗ thẳng,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.&nbsp;</p> | <p>Phụ lục danh mục chi tiết kèm theo</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-23 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2633 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Hệ thống X-Quang di động kỹ thuật số | MOBILETT Elara Max | Sociedad Espanola De Electromedicina Y Calidad S.A., (SEDECAL) | Tây Ban Nha | Siemens Healthcare GmbH | Đức | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong | Tây Ban Nha | Nhóm 1 |  |  | 5530000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-06 | 2021-09-30 | <p>Hệ thống X-quang di động kỹ thuật số</p><p>Chủng loại: MOBILETT Elara Max</p><p><br></p><ul><li>Bộ nguồn lên đến 35 kW, đảm bảo chất lượng hình ảnh với cả những bệnh nhân kích thước lớn.</li><li>Thiết kế tấm nhận ảnh không dây linh hoạt, nhỏ gọn với thời gian vận hành liên tục lên đến 1050 hình.</li><li>Giải pháp sạc ngay tại khay chứa, đảm bảo tấm nhận ảnh luôn sàng sàng</li><li>Diamond View Max tối ưu độ sáng và tương phản theo từng bộ phận chụp, ngay cả với các thăm khám không dùng mành</li></ul> | <p>1. Hệ thống máy chính: 01 hệ thống</p><ul><li>Bộ phận cơ bản</li><li>Phần cứng hệ thống xử lý</li><li>Bộ nguồn</li><li>Bóng X-Quang</li><li>Bộ chuẩn trực</li></ul><p>2. Tấm nhận ảnh phẳng: 01 Cái</p><p>3.Phần mềm: 01 gói</p><ul><li>Phần mềm quản lý dữ liệu và chuẩn bị thăm khám</li><li>Phần mềm xử lý hình ảnh</li><li>Lưu trữ và truyền tải dữ liệu</li></ul><p>4.Phụ kiện khác: Áo chì, Yếm chì, Điều khiển từ xa, Máy in phim</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong | 2021-03-06 | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong | 2021-03-06
2634 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Vật liệu làm răng giả dùng trong nha khoa | CLPN0G30, CLPN0G40 | Bredent GmbH & Co. KG | Đức | Bredent GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 1195000 | t | Hộp | true | 2021-01-06 | 2021-06-30 | <p>Vui lòng xem file đính kèm</p> | <p>Vui lòng xem file đính kèm</p> |  | <p>Vui lòng xem file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-06 | Bộ Y tế | 2021-01-08
2635 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở full option | CARESCAPE R860 | Datex-Ohmeda, Inc. | Mỹ | Datex-Ohmeda, Inc. | Mỹ |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1700000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <ul><li>Hỗ trợ chế độ thở xâm lấn và chế độ không xâm lấn (NIV).</li><li class="ql-align-justify">Đáp ứng đầy đủ các tính năng cần thiết để hỗ trợ thở máy cho sơ sinh, trẻ em, người lớn.</li></ul> | <p>.</p> | <ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Màn hình 15 inch, cảm ứng: 01 chiếc</span></li><li class="ql-align-justify">Cảm biến lưu lượng sơ sinh, sử dụng nhiều lần: 02 bộ</li><li class="ql-align-justify">Bộ phun khí dung sử dụng nhiều lần: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Module khí và phụ kiện đi kèm: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Bộ phụ kiện đo áp lực nội khí quản: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Máy nén khí: 01 chiếc</li></ul><p> </p> | <p><strong style="color: black;">1. Các thông số thở</strong></p><ul><li class="ql-align-justify">Thể tích khí lưu thông: từ 2ml tới 2000mL</li><li class="ql-align-justify">Áp lực thở vào Pinsp: 1 tới 98cmH2O </li></ul><p><strong style="color: black;">2. Các thông số theo dõi</strong></p><ul><li class="ql-align-justify">Thể tích khí lưu thông: từ 0.5 đến 2500 ml</li><li class="ql-align-justify">Thông khí phút thở ra: khoảng từ 0 đến 99.9L/phút</li></ul><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">3. Các thông số có thể cài đặt báo động:</strong></p><ul><li><span style="color: black;">Thể tích khí lưu thông</span></li><li><span style="color: black;">Thông khí phút (MV)</span></li><li><span style="color: black;">Nồng độ % Oxy hít vào</span></li></ul><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">4. Màn hình hiển thị</strong></p><ul><li class="ql-align-justify">Màn hình LCD màu touch screen, 15 inch hiển thị đầy đủ và rõ nét các thông số và sóng theo dõi. </li><li>Hiển thị và theo dõi các dữ liệu: Thông số cài đặt, dữ liệu bệnh nhân, cài đặt báo động và thông báo, mode thở, tình trạng ac qui, đồng hồ...</li></ul><p> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-15 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-07-03
2636 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | MultiCareTM Analyzer | MulticareTM Analyzer | SD Biosensor, Inc. | Hàn Quốc | SD Biosensor, Inc. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 26250000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích định lượng HbA1c, U-Albumin, CRP</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="340"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="340"><br /> - Màn hình: LCD&nbsp; ,4 Pin 1,5V&nbsp;<br /> - Nguồn vào AC 100-220V<br /> - Đầu ra 5V-2A<br /> - Điện năng tiêu thụ 2W<br /> - Kích thước(W×L×H): 163x96x56mm<br /> - Khối lượng: 450gam<br /> - Kết nối: máy in nhiệt, barcode</td> </tr> </tbody> </table> |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="360"><br /> - Phương pháp: phân tích định tính, định lượng<br /> - Nhiệt độ: 15-30 C<br /> - Độ ẩm: 25-65%<br /> - Mẫu máu: máu toàn phần (Mao mạch &amp; Tĩnh mạch)<br /> - Thời gian xét nghiệm:3 phút</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-05-12
2637 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Ống nghe | Ống nghe FT-801 của máy đo huyết áp ALPK2 | FT-801 | Tanaka Sangyo Co., Ltd | Nhật Bản | Tanaka Sangyo Co., Ltd | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 269000 | t | Chiếc | false | 2021-04-16 | 2022-04-16 | <p>Ống nghe FT-801 kèm theo của <a href="https://congkhaigiadmec.moh.gov.vn/chi-tiet-thiet-bi?name=M%C3%A1y%20%C4%91o%20huy%E1%BA%BFt%20%C3%A1p%20500V%20k%C3%A8m%20%E1%BB%91ng%20nghe%20FT-801&amp;type=1&amp;idD=10098" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(64, 169, 255);">Máy đo huyết áp 500V</a></p><p><strong>Model:&nbsp;</strong>FT-801</p><p><strong>Nhóm TTB:&nbsp;</strong>Nhóm 3</p><p><strong>HSX:&nbsp;</strong>Tanaka Sangyo Co., Ltd.</p> | <p><strong>Tên sản phẩm: Ống nghe dành cho máy đo huyết áp ALPK2 </strong></p><p><strong>Mã sản phẩm:&nbsp;FT- 801</strong></p><p><strong>Nhãn hiệu: ALPK2 </strong></p><p><strong>Nhà sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản </strong></p><p><strong>Xuất xứ: Nhật</strong></p><p><strong>Chứng nhận: ISO 13485, EC TUV</strong></p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật: </strong></p><p>•&nbsp;Nguyên lý: Nghe nhịp tim, nhịp mạch qua màng nghe</p><p>•&nbsp;Mặt nghe: gồm chuông và màng nghe, được thiết kế hai mặt</p><p>•&nbsp;Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau</p><p>•&nbsp;Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC</p><p>•&nbsp;Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng, 0.0586 m khối, 14.5 kg</p><p>•&nbsp;Bộ sản phẩm tiêu chuẩn bao gồm:Đầu Nghe, màng nghe, chuông, tube Y bằng nhựa PVC, tai nghe.</p><p>- Dùng để nghe âm thanh phát ra từ cơ quan, tạng nằm sâu dưới da, trong lồng ngực, trong ổ bụng tim, phổi, ruột, mạch máu bất thường hay tăng sinh, khối u... có tiếng thổi Qua đó nhận định âm bình thường hay bất thường bệnh lý</p><p>- Dùng ống nghe để đo huyết áp.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | 2021-04-16 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | 2021-04-16
2638 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | Băng ca (cáng) đẩy vận chuyển bệnh nhân | BT-600 | Sigma-Care Development Co., Ltd. | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. | Đài Loan |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT |  | Nhóm 6 |  |  | 78000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-12-31 | <p><strong><u>Đặc điểm:</u></strong></p><ul><li>Với cấu trúc loại X-Bar có thể chịu được tải trọng lớn. Có thể điều chỉnh chiều cao khung giường, điều chỉnh phần tựa lưng, thanh ray chắn và bánh xe 5 inch chất lượng cao cho sự hỗ trợ tốt nhất&nbsp;</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-11-07 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2021-04-05
2639 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang đo mật đô xương | Máy đo độ loãng xương | Medix 90 | Medilink Sarl | Pháp | Medilink Sarl | Pháp | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | f | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2020-11-30 | <p>Máy&nbsp;</p> | <p>Máy đo độ loãng xương gồm:</p> <p>- 01 Máy chính</p> <p>- 01 Bộ phụ kiện chuẩn kèm theo: đệm bệnh nhân, phantom chuẩn máy</p> <p>- 01 Bộ phần mềm ứng dụng</p> <p>- 01 Bộ máy tính (Mua tại Việt Nam)</p> <p>- 01 UPS 3KVA online (Mua tại Việt Nam)</p> |  | <ol> <li>Bộ phát cao tần:</li> </ol> <ul> <li>Điện áp tối đa: 110kV</li> <li>Dòng bóng tối đa: 2.4 mA</li> </ul> <ol> <li value="2">Bóng phát tia:</li> </ol> <ul> <li>Chùm tia X: Chùm tia bút chì</li> <li>Phổ tia X: 43 keV và 70keV</li> <li>Góc quay anode: 12 độ</li> <li>Kích thước tiêu điểm: Փ0.5mm</li> <li>Bộ lọc: ~1.4mm Al</li> <li>Khả năng trữ nhiệt Anode: 30kJ</li> </ul> <ol> <li value="3">Bộ quét</li> </ol> <ul> <li>Phương pháp quét: Quét tuyến tính</li> <li>Vùng quét tối đa: 200 x 65cm</li> <li>Kiểu quét: cánh tay mô tơ quét theo trục ngang và dọc (X &amp;Y)</li> <li>Kiểu bản: cố định cho mọi kiểu khám, kể cả chế độ khám toàn thân</li> </ul> <ol> <li value="4">Phương pháp thu nhận:</li> </ol> <ul> <li>Phương pháp: Hấp thụ tia X bằng năng lượng kép (DEXA)</li> </ul> <ol> <li value="5">Thông số và vị trí khám:</li> </ol> <ul> <li>Xương cột sống AP</li> <li>Xương cẳng tay</li> <li>Xương đùi</li> <li>Xương đùi kép</li> <li>Quét theo chiều ngang</li> <li>BMD cột sống nghiêng</li> <li>Đo trẻ em</li> <li>Chỉnh hình</li> <li>Thành phần cơ thể</li> <li>Đánh giá đốt xương kỹ thuật số (DVA)</li> <li>Đo góc Cobb bằng AP-DVA</li> </ul> <ol> <li value="6">Thời gian đo:</li> </ol> <ul> <li>Xương đùi:&nbsp;3 phút</li> <li>Cột sống AP:&nbsp;3 phút</li> <li>Cột sống nghiêng: 3 phút</li> <li>DVA: 8 phút</li> <li>Xương cẳng tay: 3 phút</li> <li>Toàn thân: 10 phút</li> </ul> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-10-31 | Bộ Y tế | 2020-11-30
2640 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Thiết bị phẫu thuật APC | ES400W Super + Argon System | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam |  | Trung tâm Công nghệ Laser |  | Nhóm null |  |  | 480000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-08 | 2021-11-10 | <p><strong><em>Sử dụng Dao mổ điện cao tần trong phẫu thuật có nhiều ưu điểm như:</em></strong></p><p>- Khả năng cầm máu tốt, giảm thiểu được các nguy cơ mất máu, nhiễm trùng.</p><p>- Thực hiện thời gian phẫu thuật nhanh. Khả năng ứng dụng các phương pháp mổ, trường phái mổ trên Dao mổ điện rất dễ được thực hiện.</p><p>- Giao diện điều hành giữa máy và người sử dụng gần gũi và thích hợp an toàn hơn so với các phương pháp can thiệp cũ.</p><p>- Đặc biệt nhờ những chương trình tích hợp sẵn (nhiều tần số, biên độ) đã giúp cho phẫu thuật được tinh xảo, nhanh gọn hơn, đôi khi nó là vấn đề phẫu thuật nan y nếu như sử dụng phương pháp phẫu thuật cổ điển. Dao mổ điện cao tần ứng dụng cắt, bốc bay, cầm máu, hàn gắn tổ chức một cách chọn lọc. Tuy nhiên, sự thành công của ca phẫu thuật còn phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, kinh nghiệm, hiểu biết ứng dụng Dao mổ điện trong các trường hợp cụ thể của bác sĩ.</p><p>- DMĐCT được ứng dụng rất rộng rãi trong các chuyên khoa của bệnh viện như: da liễu, tim mạch, thần kinh, tiết niệu, tai mũi họng, thẩm mỹ, phẫu thuật bằng kính hiển vi, nội soi, cầm máu, đông máu, khoa xương, u bướu, phụ khoa, trĩ, tiêu hóa.</p> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-08 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2021-05-28
2641 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1000 hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS1000 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy nén khí tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp: 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
2642 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | SD CodeFree™ Blood Glucose Monitoring System | SD CodeFree™ Blood Glucose Monitoring meter | SD Biosensor, Inc. | Hàn Quốc | SD Biosensor, Inc. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 674100 | t | Chiếc | true | 2021-01-13 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm đường huyết cá nhân không cần mã code</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="340"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="340"><br /> - Nguồn cấp:&nbsp; Lithium 3 V có thể thay thế bằng pin CR2032<br /> - Kích thước(W×L×H): 47x95x17.5mm<br /> - Cân nặng:47.5 gam(bao gồm pin)<br /> - màn hình: LCD<br /> - điều khiển: 3 nút bấm</td> </tr> </tbody> </table> |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="360"><br /> - ngưỡng kết quả: 10 - 600 mg/dL,<br /> (0.6 - 33.3 mmol/L)<br /> - hiệu chuẩn: Plasma-equivalent<br /> -&nbsp; dung lượng mẫu: Minimum 0.9 microliter<br /> - mẫu máu: máu mao mạch toàn phần<br /> - thời gian test: 5s<br /> - Nhiệt độ: 10°C - 45°C (50°F - 113°F)<br /> - Độ ẩm: 15% RH – 90% RH</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-05-12
2643 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD888R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 4944360 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp vi phẫu, thẳng, hình lưỡi lê, ngàm có răng (1x2)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2644 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD880R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1903577 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp phẫu tích mô Jansen, hình lưỡi lê</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2645 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Chromophare F628/F528 | Berchtold GmbH & Co. KG | Đức | Berchtold GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1050000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống đèn mổ cao cấp sử dụng công nghệ chiếu sáng HYBRID LED tiên tiến</p><p>kết hợp giữa công nghệ gương phản xạ với công nghệ LED mới nhất. Ánh sáng</p><p>được hòa trộn ngay trong đầu đèn và tạo ra trường sáng với đặc tính quang phổ vượt</p><p>trội</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống trụ đèn và 2 tay treo cho 2 chóa đèn: 01 hệ thống&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nắp bảo vệ đế đèn ốp trần: 01 cái&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đèn mổ chính 160.000 lux: 01 cái&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đèn mổ phụ 125.000 lux: 01 cái&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vỏ tay cầm đèn mổ có thể tiệt trùng được: 04 cái&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển gắn trên khớp nối đầu đèn: 02 cái&nbsp;</p><p><br></p> |  | <p><strong>1. Thông số kỹ thuật đầu đèn mổ chính :</strong></p><ul><li>Cường độ sáng: 160.000 Lux</li><li>Khoảng điều chỉnh cường độ ánh sáng: 10 – 100%</li><li>Đường kính đầu đèn: 75 cm</li></ul><p><strong>2. Thông số kỹ thuật đầu đèn mổ phụ:</strong></p><ul><li>Cường độ sáng: 125.000 Lux</li><li>Khoảng điều chỉnh cường độ ánh sáng: 10 – 100%</li><li>Đường kính đầu đèn: 65 cm</li></ul> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2020-12-15 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-07-03
2646 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Hệ thống Oxy trung tâm 60 đầu ra | PTmed004-OXC-060 | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | Việt Nam | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1490000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-28 | 2022-12-31 | <p><strong>Hệ thống khí Oxy trung tâm 60 đầu ra</strong></p><p>+&nbsp;Hãng sản xuất: <strong>PTmed – Việt Nam</strong>.</p><p>+&nbsp;Hàng mới 100%, sản xuất 2021 trở về sau.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Tiêu chuẩn lắp đặt: EN 737-3, HTM 2022.</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Trung tâm Oxy -2 nhánh x 10 chai: 01 HT</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Khẩu cấp khí Oxy: 06 cái.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Cột lưu Lượng Oxy + Bình làm ẩm Oxy: 60 cái.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Ống đồng y tế: 01HT.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Van cô lập phòng: 10 cái</p> |  | <p><strong>I. Trung tâm phân phối oxy</strong></p><p>+&nbsp;Hãng sản xuất: <strong>PTmed – Việt Nam</strong>.</p><p>+&nbsp;Hàng mới 100%, sản xuất 2021 trở về sau.</p><p>+&nbsp;Tiêu chuẩn lắp đặt: EN 737-3, HTM 2022.</p><p><strong>Tính năng kỹ thuật: </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bộ điều phối phân phối khí O<sub>2</sub> gồm 2 nhánh hoạt động độc lập và chuyển đổi luân phiên từng nhánh khi khí O<sub>2</sub> trong 1 nhánh hết bằng cần gạt. Mỗi nhánh 10 bình khí O<sub>2</sub>. (Không bao gồm bình Oxy).</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Hệ thống phải có các đồng hồ cơ tích hợp hiển thị áp lực khí của mỗi nhánh và áp lực cấp vào nhánh chính để có thể theo dõi hệ thống kể cả khi mất điện.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Van an toàn: tự động loại bỏ áp suất cao trong đường ống khi áp suất hệ thống không bình thường.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Van xả khẩn cấp: cho phép loại bỏ áp suất cao trong đường dây ra khỏi hệ thống bằng tay khi áp suất hệ thống không bình thường.</p><p><strong>II. Khẩu cấp khí Oxy – Chuẩn BS</strong></p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Thiết kế theo chuẩn khí y tế - Chuẩn Anh.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Sử dụng cho khí Oxy.</p><p class="ql-align-justify">+Bao gồm: hộp đựng khẩu, đế khẩu, khẩu khí</p><p><strong>III. Lưu lượng kế Oxy – Chuẩn BS</strong></p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Lưu lượng điều chỉnh tối đa: 15 lít/ phút.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Adaptor kết nối với khẩu cấp khí.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Bình tạo ẩm có thể hấp ở 134<sup>0</sup>C.</p><p><strong>IV. Ống đồng y tế</strong></p><p>+&nbsp;Hãng sản xuất: Nungwon – Hàn Quốc.</p><p><strong>Cấu hình cung cấp:</strong></p><p>+&nbsp;Ống đồng y tế Փ 12mm, dày 0.7mm</p><p>+&nbsp;Ống đồng y tế Փ 15mm, dày 0.7mm</p><p>+&nbsp;Ống đồng y tế Փ 22mm, dày 1.0mm</p><p>+&nbsp;Vât tư lắp đặt: 01 HT.</p><p><strong>V. Van khóa cô lập phòng Փ 15mm</strong></p><p>+&nbsp;Hãng sản xuất: Việt Nam.&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2021-06-28 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2021-07-03
2647 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | BSA3000 | BSA 3000 | SFRI SAS | Pháp | SFRI SAS | Pháp | ["2020"] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 186000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa tự động</p> | <p>Testing mode flowcell</p> | <p>Open reagent system</p> | <p>End point, Kinetic, Fixed-time, Absorbance, ...</p> | <p>Bảo hành 24 tháng, bảo trì miễn phí hai tháng một lần.</p> |  |  |  |  | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-11 | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-11
2648 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Thiết bị đa ánh sáng ( Đèn led) | Smartlux Mini | Medmix Co., Ltd | Hàn Quốc | Medmix Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 351900000 | t | Bộ | false | 2021-01-12 | 2021-06-30 | <ul><li>Thiết bị đa ánh sáng ( Đèn led)</li><li>Máy ánh sáng sinh học</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM | 2021-01-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM | 2021-04-28
2649 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị Laser Nd: YAG Q – Switched 2 bước sóng | 2002-2MTC Super | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-11-10 | <p><strong>Ứng dụng điều trị:</strong></p><p>- Bớt sắc tố bẩm sinh</p><p>- Xóa nhăn</p><p>- Xóa xăm không để lại sẹo</p><p>- Trị nám, tàn nhang, đồi mồi, sẹo thâm</p> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-07 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2021-05-28
2650 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy tán sỏi | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Máy tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích | HD.ESWL-Vm | ShenZhen Hyde Medical Equipment Co., Ltd. | Trung Quốc | ShenZhen Hyde Medical Equipment Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 3360000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-08 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy tán sỏi ngoài cơ thể sử&nbsp;</strong></p><p><strong>dụng sóng xung kích định vị&nbsp;</strong></p><p><strong>sỏi bằng X quang</strong></p><p>Model: HD.ESWL-Vm</p><p>Hàng mới 100%, sản xuất 2021.</p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp bao gồm:</strong></p><p>01 Máy chủ</p><p>01 Bàn điều khiển và màn hình hiển thị.</p><p>01 Giường trị liệu</p><p>01 Tủ đứng điện khí</p><p>01 Bộ phận phát sinh cao áp (Thùng dầu)</p><p>01 Bộ phận tăng sáng</p><p>01 Bộ phận ống cầu X quang</p><p>01 Bộ phận phát sóng xung kích</p><p>01 Bộ vật tư tiêu hao: 01 bình điện dung, 50 điện cực, 05 túi nước.</p><p>01 Bộ hộp dụng cụ sửa chữa.</p><p>01 Bộ hướng dẫn sử dụng tiếng Việt.</p> |  | <p><strong>1.&nbsp;Nguồn sóng xung kích điện từ hoặc dịch điện</strong></p><p>a. Phạm vi phóng điện áp: 5 ~ 11kv</p><p>b.&nbsp;Mức năng lượng: 5 ~ 24J</p><p>c.Tham số trường áp lực sóng xung kích tại tiêu điểm thứ hai:</p><p>1)&nbsp;Mạch xung biên ≤ 0.5us</p><p>2)&nbsp;Độ rộng mạch ≤ 1us</p><p>3)&nbsp;Phạm vi hội tụ tiêu điểm tán sỏi: Radial±7.5mm; Axial±12.5mm</p><p>4) Áp lực co lại: 20—50MPa</p><p>5) Độ sâu trị liệu&nbsp;≥ 130mm.</p><p>d.&nbsp;Bộ phận phát sóng xung kích chuyển động xung quanh tâm tròn</p><p>e.&nbsp;Bộ phận phát sóng xung kích lựa chọn nguồn sóng xung kích dịch điện/điện từ</p><p><strong>2. Hệ thống định vị</strong></p><p>a. Hệ thống định vị X quang ( X quang cánh tay đơn với định vị 2 chiều)</p><p>1)&nbsp;Điện áp ống cầu X quang 50 ~ 110KV</p><p>2)&nbsp;Điện lưu ống cầu X quang ≤ 5mA</p><p>3)&nbsp;Độ rõ nét hình ảnh X quang ≥ 14LP/mm</p><p>4)&nbsp;Thiết bị tăng sáng hình ảnh độ phân giải cao và máy chụp CCD độ rõ nét cao.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>b.&nbsp;Hệ thống định vị siêu âm</p><p>1)&nbsp;&nbsp;Đường trục đầu dò</p><p>Đầu dò chuyển động tuyến tính xung quanh tiêu điểm gây nên sai số ≤ ±2mm</p><p>Đầu dò chuyển động vòng tròn xung quanh tiêu điểm gây nên sai số &lt;2mm</p><p>2)&nbsp;Sai số giữa mặt đầu dò và tiêu điểm thứ 2 là &lt; 2mm</p><p><strong>3.&nbsp;&nbsp;Hệ thống thao tác</strong></p><p>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lựa chọn hệ thống thao tác ngoài phòng và hệ thống thao tác cạnh giường.</p><p>b.&nbsp;&nbsp;Màn hình độ nét cao</p><p>c.&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh mức năng lượng điều trị.</p><p>d.&nbsp;Tần suất điều trị trong mức 0.3~2giây/lần.</p><p>e.&nbsp;Bàn điều khiển quốc tế hóa, nút điều khiển mềm có tuổi thọ cao</p><p><strong>4.&nbsp;Máy chủ và giường trị liệu</strong></p><p>a.&nbsp;Biên độ chuyển động của giường trị liệu: x = 100mm; y = 150mm; z = 250mm</p><p>b.&nbsp;Giường trị liệu và góc quay mặt phẳng xuống dưới 20°</p><p>c.&nbsp;Trọng tải của giường trị liệu ≥ 135kg</p><p>d.&nbsp;Khi cánh tay chữ C và cánh tay nhỏ chữ C chuyển động dẫn đến sai lệch tiêu điểm thứ hai: ≤±3mm.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD | 2020-11-12 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD | 2021-03-08
2651 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | Hệ thống X quang kỹ thuật số DR, 2 tấm cảm biến | DuraDiagnost | Philips Healthcare (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Philips Healthcare (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 5500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-20 | 2021-12-31 | <p><strong>Hệ thống X quang kỹ thuật số DR, 2 tấm cảm biến</strong></p><p>Model/ Ký mã hiệu<strong>: DigitalDiagnost </strong></p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;<strong>Philips</strong></p><p>Xuất xứ:&nbsp;<strong>Trung Quốc</strong></p><p>Tình trạng: Mới 100%</p><p>Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE</p> | <p>Cấu hình chuẩn bao gồm:</p><ul><li>Tủ cao thế: 01 cái</li><li>Bóng X-quang&nbsp;: 01 cái</li><li>Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ</li><li>Thiết bị đo liều tia: 01 cái</li><li>Giá bóng kiểu gắn trần: 01 bộ</li><li>Bàn bệnh nhân: 01 cái</li><li>Giá chụp phổi: 01 cái</li><li>Tấm nhận ảnh: 02 cái</li><li>Trạm điều khiển và thu ảnh số hoá kèm phần mềm: 01 bộ</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ</li></ul><p><br></p> |  | <p><br></p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-20 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-04-27
2652 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ hệ thống điều khiển điện có trụ gắn sàn và một mặt bàn tháo rời được | Magnus | MAQUET GmbH | Đức | MAQUET GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Đức | Nhóm 3 |  |  | 6880000000 | t | Bộ | true | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p>- Là bàn mổ hệ thống với công nghệ hiện đại giúp tối ưu công việc cũng như cải thiện sự an toàn cho bệnh nhân trong phòng mổ</p><p>- Trụ bàn mổ được gắn trực tiếp lên sàn, có thể quay&nbsp;và có thể khóa ở bất kỳ vị trí nào.</p><p>- Bàn mổ thiết kế dạng mô đun bao gồm trụ bàn mổ, mặt bàn mổ với nhiều mô đun và phụ kiện, xe đẩy mặt bàn mổ&nbsp;có thể đáp ứng các yêu cầu cho các loại phẫu thuật.</p><p>- Bàn mổ được thiết kế linh hoạt và dải điều chỉnh góc nghiêng rộng giúp tối ưu môi trường làm việc.</p> | <p>- Trụ bàn loại gắn sàn có thể quay: 01 cái</p><p>- Mặt bàn chính có thể tháo rời bao gồm tấm đỡ lưng và đỡ hông kèm nệm: 01 cái</p><p>- Tấm đỡ lưng mở rộng kèm nệm: 01 cái</p><p>- Tấm đỡ đầu kèm nệm: 01 cái</p><p>- Khối kết nối điều khiển bằng mô tơ: 01 bộ</p><p>- Bộ đỡ chân 4 phần kèm nệm: 01 bộ</p><p>- Tấm đỡ tay kèm nệm: 02 cái</p><p>- Khung gây mê kèm kẹp ray bàn: 01 cái</p><p>- Dây cố định bệnh nhân: 01 cái</p><p>- Bảng điều khiển có dây: 01 cái</p><p>- Bảng điều khiển dự phòng tích hợp trên trụ bàn: 01 cái</p><p>- Bộ nguồn kèm ắc quy: 01 cái</p><p>-Xe đẩy mặt bàn: 01 cái</p> |  | <p>1. Trụ bàn mổ:</p><p>- Nguồn cấp 48VDC</p><p>- Có thể quay được</p><p>- Có tích hợp bảng điều khiển dự phòng</p><p>2. Mặt bàn mổ:</p><p>- Chiều rộng mặt bàn: 540 mm</p><p>- Gồm 5 phần, tấm đỡ đầu, tấm đỡ lưng, tấm đỡ lưng mở rộng, tấm đỡ hông, tấm đỡ chân</p><p>- Có thể tháo rời nhờ xe đẩy mặt bàn</p><p>3. Xe đẩy mặt bàn:</p><p>- Dùng để tháo lắp mặt bàn mổ lên trụ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-06-17
2653 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Xe/tủ đẩy dụng cụ và thuốc cấp cứu | 9CL0050 | Favero Health Projects Spa | Italy | Favero Health Projects Spa | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | Italy | Nhóm 3 |  |  | 51840000 | f | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p><strong>Thông số kỹ thuật: </strong></p> <p>-Kích thước (±10): 920 x 760 x 610 mm</p> <p>-Gồm 5 ngăn đơn có tay cầm tích hợp</p> <p>-Đường kính bánh xe: 150mm</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | 2020-10-30 | Bộ Y tế | 2020-12-31
2654 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Infusomat® Space | Infusomat® Space | B.Braun Melsungen AG | Đức | B.Braun Melsungen AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 90000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-21 | 2021-12-31 | <p>Thông số kỹ thuật<br />  Kích thước:( Dài x Cao X Rộng ): 249 x 68 x 152 mm.<br />  Trọng lượng: 1.4 kg, nhẹ, dễ dàng vận chuyển hoặc cấp cứu ngoại viện.<br />  Độ chính xác máy: ± 5% theo tiêu chuẩn IEC/EN 60601-2-24<br />  Điều kiện hoạt động: Nhiệt đới hoá, phù hợp khí hậu nhiệt đới.<br /> - Nhiệt độ: 5oC….40oC<br /> - Độ ẩm: 30%... 90%<br /> - Ap lực cho phép: 500 mbar… 1,060 mbar.<br />  Nguồn điện sử dụng 220-240V ~AC, 50-60HZ<br /> - Nguồn pin sạc tích hợp sẵn trong máy.<br /> - Nguồn 12VDC từ xe cứu thương hoặc trực thăng<br />  Sử dụng với dây truyền dịch chuyên dụng<br />  Tốc độ truyền:<br /> - 0.1 – 99.99 ml/h, phân độ 0.01 ml/h<br /> - 100.0 – 999.9 ml/h, phân độ 0.1 ml/h.<br /> - 1000 – 1,200 ml/h, phân độ 1 ml/h.<br /> - Có thể thay đổi tốc độ truyền mà không cần dừng máy<br />  Tốc độ bơm nhanh (bolus): 1 đến 1200ml/h<br />  Thể tích truyền chọn trước:<br /> - 0.1 - 99.99 ml, phân độ 0.01 ml.<br /> - 100.0 - 999.0, phân độ 0.1 ml.<br /> - 1000 – 9999 ml, phân độ 1 ml.<br />  Thời gian truyền chọn trước: 1 phút đến 99:59 phút</p> | <p>Thông số kỹ thuật<br />  Kích thước:( Dài x Cao X Rộng ): 249 x 68 x 152 mm.<br />  Trọng lượng: 1.4 kg, nhẹ, dễ dàng vận chuyển hoặc cấp cứu ngoại viện.<br />  Độ chính xác máy: ± 5% theo tiêu chuẩn IEC/EN 60601-2-24<br />  Điều kiện hoạt động: Nhiệt đới hoá, phù hợp khí hậu nhiệt đới.<br /> - Nhiệt độ: 5oC….40oC<br /> - Độ ẩm: 30%... 90%<br /> - Ap lực cho phép: 500 mbar… 1,060 mbar.<br />  Nguồn điện sử dụng 220-240V ~AC, 50-60HZ<br /> - Nguồn pin sạc tích hợp sẵn trong máy.<br /> - Nguồn 12VDC từ xe cứu thương hoặc trực thăng<br />  Sử dụng với dây truyền dịch chuyên dụng<br />  Tốc độ truyền:<br /> - 0.1 – 99.99 ml/h, phân độ 0.01 ml/h<br /> - 100.0 – 999.9 ml/h, phân độ 0.1 ml/h.<br /> - 1000 – 1,200 ml/h, phân độ 1 ml/h.<br /> - Có thể thay đổi tốc độ truyền mà không cần dừng máy<br />  Tốc độ bơm nhanh (bolus): 1 đến 1200ml/h<br />  Thể tích truyền chọn trước:<br /> - 0.1 - 99.99 ml, phân độ 0.01 ml.<br /> - 100.0 - 999.0, phân độ 0.1 ml.<br /> - 1000 – 9999 ml, phân độ 1 ml.<br />  Thời gian truyền chọn trước: 1 phút đến 99:59 phút</p> |  | <p>Thông số kỹ thuật<br />  Kích thước:( Dài x Cao X Rộng ): 249 x 68 x 152 mm.<br />  Trọng lượng: 1.4 kg, nhẹ, dễ dàng vận chuyển hoặc cấp cứu ngoại viện.<br />  Độ chính xác máy: ± 5% theo tiêu chuẩn IEC/EN 60601-2-24<br />  Điều kiện hoạt động: Nhiệt đới hoá, phù hợp khí hậu nhiệt đới.<br /> - Nhiệt độ: 5oC….40oC<br /> - Độ ẩm: 30%... 90%<br /> - Ap lực cho phép: 500 mbar… 1,060 mbar.<br />  Nguồn điện sử dụng 220-240V ~AC, 50-60HZ<br /> - Nguồn pin sạc tích hợp sẵn trong máy.<br /> - Nguồn 12VDC từ xe cứu thương hoặc trực thăng<br />  Sử dụng với dây truyền dịch chuyên dụng<br />  Tốc độ truyền:<br /> - 0.1 – 99.99 ml/h, phân độ 0.01 ml/h<br /> - 100.0 – 999.9 ml/h, phân độ 0.1 ml/h.<br /> - 1000 – 1,200 ml/h, phân độ 1 ml/h.<br /> - Có thể thay đổi tốc độ truyền mà không cần dừng máy<br />  Tốc độ bơm nhanh (bolus): 1 đến 1200ml/h<br />  Thể tích truyền chọn trước:<br /> - 0.1 - 99.99 ml, phân độ 0.01 ml.<br /> - 100.0 - 999.0, phân độ 0.1 ml.<br /> - 1000 – 9999 ml, phân độ 1 ml.<br />  Thời gian truyền chọn trước: 1 phút đến 99:59 phút</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-10-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-11-11
2655 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Hệ thống rửa khử khuẩn dụng cụ 2 cửa, công suất ≥ 15 DIN, tích hợp dây chuyền băng tải tự động kèm bản quyền kết nối phần mềm quản lý vận hành | Uniclean PL II 15-2 EL | MMM Munchener Medizin Mechanik GmbH | Đức | MMM Munchener Medizin Mechanik GmbH | Đức |  | Công ty TNHH phân phối VM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 4850000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p>.</p> | <p>.</p> |  | <p>.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2020-12-24 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-07-03
2656 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Máy chăm sóc da, tóc | Mesoderm | Innovum Biomedical Srl | Italy | Innovum Biomedical Srl | Italy |  | CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM | Italy | Nhóm 6 |  |  | 850000000 | t | Bộ | false | 2021-02-23 | 2021-06-30 | <p>Máy chăm sóc da và tóc</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM | 2021-01-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM | 2021-04-28
2657 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy chống loét cao cấp (Nệm chống loét hay hệ thống nệm túi khí chống loét y tế) | DN-300 Plus | Teh Lin Prosthetic & Orthopaedic Inc | Đài Loan | Teh Lin Prosthetic & Orthopaedic Inc | Đài Loan | ["2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 1990000 | t | Bộ | false | 2021-04-16 | 2022-04-16 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY CHỐNG LOÉT Y TẾ</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hiệu: Dolphin</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: DN-300 Plus</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng sản xuất: The Lin</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Nước sản xuất: Đài Loan</strong> (Made in Taiwan R.O.C)</p> | <p class="ql-align-center">Máy chính là máy bơm y tế đảo chiều kèm theo hệ thống nệm túi khí y tế cao cấp</p> |  | <h5>TÍNH NĂNG KỸ THUẬT</h5><p><strong>Máy bơm đảo chiều y tế:</strong></p><p>+ Động cơ chạy rất êm, chỉ với 28dB – tốt nhất hiện nay.</p><p>+ Máy bơm y tế chuyên dụng kiểu gọn nhẹ và kiên cố có nút điều khiển. </p><p>+ Trọng lượng nhẹ có móc treo máy.</p><p>+ Dễ dàng nghiên cứu, vận hành và vệ sinh máy.</p><p>+ Tiêu thụ điện năng thấp.</p><p>&nbsp;</p><p> Máy bơm</p><p> DN-300 Plus</p><p> Kích thước </p><p> 27cm (dài) x 14cm (rộng) x 8cm (cao)</p><p> Nguồn điện</p><p> 220V/50Hz</p><p> Trọng lượng </p><p> 1,6Kg</p><p> Khí ngõ ra </p><p> 4,5 lít/ phút</p><p> Chu kỳ thời gian</p><p> 8 phút</p><p> &nbsp;</p><p><strong><u>&nbsp;</u></strong></p><p><strong>Nệm túi khí y tế</strong>:</p><p>+ Nệm y tế chuyên dụng kiểu múi khí trung tính dùng cho y tế.</p><p>+ PVC trung tính chất lượng cao – tốt nhất hiện nay.</p><p>+ Không mùi và tiện dụng. </p><p>+ 3 trạng thái luân khí.</p><p>+ Bao gồm bộ phụ tùng.</p><p>&nbsp;</p><p> Kích thước </p><p> 180cm (dài) x 89cm (rộng) x 5cm (cao)</p><p> Trọng lượng </p><p> 2,4Kg</p><p> Vật liệu</p><p> PVC trung tính dùng cho y tế</p><p> Trọng lượng</p><p> 1,6Kg</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | 2021-04-16 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | 2021-04-16
2658 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp 500V không kèm ống nghe FT-801 | 500V + FT-801 | Tanaka Sangyo Co., Ltd. | Nhật Bản | Tanaka Sangyo Co., Ltd. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 559000 | t | Bộ | false | 2021-04-14 | 2022-04-14 | <p><strong>Tên sản phẩm: Máy đo huyết áp không kèm ống nghe</strong></p><p><strong>Mã sản phẩm:&nbsp;No.500V </strong></p><p><strong>Nhãn hiệu: ALPK2 </strong></p><p><strong>Nhà sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản </strong></p><p><strong>Xuất xứ: Nhật</strong></p><p><strong>Chứng nhận: ISO 13485, EC TUV</strong></p> | <p><strong>Bộ sản phẩm tiêu chuẩn bao gồm: </strong></p><p>&nbsp;- 01 Túi hơi</p><p>-&nbsp;01 Đồng hồ đo</p><p>-&nbsp;01 Quả bóp bóng kèm van xả</p><p>-&nbsp;01 Túi đựng máy</p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật: </strong></p><p>•&nbsp;Nguyên lý: đo áp lực máu theo phương pháp đo gián tiếp</p><p>•&nbsp;Khoảngđo: từ 20 đến 300mmHg</p><p>•&nbsp;Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không</p><p>•&nbsp;Độ chính xác: +/- 3mmHg</p><p>•&nbsp;Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi bên trong, quả bóp bóng chuẩn có van điều chỉnh&nbsp;</p><p>•&nbsp;Trọng lượng: 430g</p><p>•&nbsp;Quy cách đóng gói: 50 cái/thùng, 0.065m khối, 23.0 kg</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | 2021-04-14 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | 2021-04-16
2659 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Hệ thống rửa khử khuẩn xe, giường Bệnh nhân | Hệ thống rửa khử khuẩn xe, giường Bệnh nhân | Hệ thống rửa khử khuẩn xe đẩy 2 cửa dung tích >= 4400 lít kèm bản quyền kết nối phần mềm quản lý vận hành | Uniclean ML 2220-2 L EL | MMM Munchener Medizin Mechanik GmbH | Đức | MMM Munchener Medizin Mechanik GmbH | Đức |  | Công ty TNHH phân phối VM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 8480000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p>.</p> | <p>.</p> |  | <p>.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2020-12-24 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-07-03
2660 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Giường điều trị đa năng cho trẻ sơ sinh | BB.PHW | Công Ty TNHH Vĩnh Đạt (Bb.Time Co.,Ltd) | Việt Nam | Công Ty TNHH Vĩnh Đạt (Bb.Time Co.,Ltd) | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT |  | Nhóm null |  |  | 78000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Giường điều trị đa năng cho trẻ sơ sinh (BB.PHW) là giường điều trị nhi đa năng được trang bị hai chức năng hỗ trợ và điều trị bệnh nhi là sưởi (WARMER) và đèn chiếu sáng (PHOTOTHERAPY) với hệ thống điện, điện tử&nbsp; các chức năng tích hợp.Máy được thiết kế dưới dạng một tổ hợp giường MODUL có thể di chuyển dễ dàng thuận tiện bằng 4 bánh xe, có chế đọ phanh hãm an toàn; có thể tháo, ghép vệ sinh và bảo dưỡng thuận tiện, nhanh gọn. Giường điều trị đa năng cho trẻ sơ sinh (BB.PHW) được chỉ định trong việc điều trị hồi sức cấp cứu trẻ sơ sinh.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT | 2020-11-02 | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT | 2020-11-11
2661 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích nước tiểu bán tự động | COMBILYZER 13 | Dirui Industrial Co. Ltd | Trung Quốc | HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 69615000 | t | Cái | true | 2021-04-16 | 2021-06-30 | <p><span style="color: rgb(68, 84, 106);">Combilyzer 13&nbsp;là Máy phân tích que nhúng nước tiểu bán tự động</span></p> | <ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 máy chính</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 sách hướng dẫn sử dụng</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 hộp đựng 2 que chuẩn</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 đầu đọc barcode</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 dây nguồn</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 chổi quét</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 dây cáp nối</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 cuộn giấy in nhiệt</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">Tặng kèm: 01 hộp que thử combina 13</span></li></ul><p><br></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-04-16 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-04-16
2662 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | Hệ thống X quang kỹ thuật số DR treo trần, 2 tấm cảm biến | DigitalDiagnost C50 | Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. | Trung Quốc | Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 5900000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-05 | 2021-12-31 | <p><strong>Hệ thống X quang kỹ thuật số DR treo trần, 2 tấm cảm biến</strong></p><p>Model/ Ký mã hiệu<strong>: DigitalDiagnost C50</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>Philips</strong></p><p>Xuất xứ: <strong>Trung Quốc</strong></p><p>Tình trạng: Mới 100%</p><p>Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE</p> | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Cấu hình chuẩn bao gồm:</span></p><ul><li>Tủ cao thế: 01 cái</li><li>Bóng X-quang&nbsp;: 01 cái</li><li>Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ</li><li>Thiết bị đo liều tia: 01 cái</li><li>Giá bóng kiểu gắn trần: 01 bộ</li><li>Bàn bệnh nhân: 01 cái</li><li>Giá chụp phổi: 01 cái</li><li>Tấm nhận ảnh cố định cỡ 43x43 cm trên giá chụp phổi: 01 cái</li><li>Tấm nhận ảnh không dây di động cỡ 35x43 cm: 01 cái</li><li>Trạm điều khiển và thu ảnh số hoá kèm phần mềm: 01 bộ</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ</li></ul><p> </p> |  | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-05 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-04-27
2663 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng hơi nước | DELTACLAVE SERIES 410 | Delta Medical System Corporation | Hàn Quốc | Delta Medical System Corporation | Hàn Quốc | ["2021","2022","2023"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 122000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-17 | 2022-06-17 | <p><strong style="color: black;">NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC </strong></p><p><strong style="color: black;">Model: DELTACLAVE SERIES 410 </strong></p><p><strong style="color: black;">Nhà sản xuất: DELTA<em> </em>MEDICAL SYSTEM</strong></p><p><strong style="color: black;">Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong style="color: black;">Chứng chỉ chất lượng: ISO, GMP</strong></p> | <p><strong style="color: black;">Cấu hình đồng bộ bao gồm</strong></p><p><span style="color: black;">+ 01 Máy chính</span></p><p><span style="color: black;">+ 01 Khay đựng</span></p><p><span style="color: black;">+ 01 Bộ nung tích hợp bên trong</span></p> | [7 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-06-17 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-06-17
2664 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở không xâm nhập trẻ sơ sinh | Máy trợ thở CPAP cho trẻ sơ sinh | Dolphin | Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Và Dịch Vụ Y Tế (MTTS) | Việt Nam | Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Và Dịch Vụ Y Tế (MTTS) | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụ y tế (MTTS) | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 255000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-21 | 2022-01-01 | <p>Máy CPAP bong bóng, giải pháp hỗ trợ thở cho bệnh nhân nhi kết hợp máy đo nồng độ oxy</p> | <p>- Máy chính</p> <p>- Bình làm ẩm</p> <p>- Chân đế và bánh xe</p> <p>- Gọng mũi</p> <p>&nbsp;</p> |  | <p>- Áp suất từ 0-10 cm</p> <p>- Tỉ lệ Oxy/FiO2: 21-99%</p> <p>- Lưu lượng: 4-9LPM</p> <p>- Đo SPO2: 1-100%</p> <p>- Đo BPM: 25-240 bpm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụ y tế (MTTS) | 2020-10-21 | Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch vụ y tế (MTTS) | 2020-12-11
2665 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy chống loét cao cấp (Nệm chống loét hay hệ thống nệm túi khí chống loét y tế) | SB-100 | Teh Lin Prosthetic & Orthopaedic Inc | Đài Loan | Teh Lin Prosthetic & Orthopaedic Inc | Đài Loan | ["2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 1790000 | t | Bộ | false | 2021-04-16 | 2022-04-16 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY CHỐNG LOÉT Y TẾ</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hiệu: SeaBird</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: SB-100</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng sản xuất: The Lin</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Nước sản xuất: Đài Loan</strong> (Made in Taiwan)</p><h3><em>Hàng chất lượng cao - Best quality</em></h3><p class="ql-align-center"><strong><em>Giấy phép lưu hành: tại Mỹ: FDA, tại Chậu Âu: CE</em></strong></p><h4>Chứng chỉ chất lượng: ISO9001, ISO13485, GMP, UL</h4><p class="ql-align-center"><br></p> | <p class="ql-align-center">Nệm túi khí với hệ thống kỹ thuật hỗ trợ sức căng mặt ngoài bởi áp suất luân chuyển qua từng dãy túi hơn lấy từ máy bơm chuyên dụng điều khiển bằng vi xử lý và nệm PVC trung tính y tế chất lượng cao với hai hệ thống múi khí đan xen nhau.</p><p class="ql-align-center">Dễ dàng sử dụng khi cài đặt cũng như vận hành.</p><p class="ql-align-center">Thiết kế kiểu dáng theo ý tưởng mới, rất tiện dụng và là chọn lựa tốt nhất cho bệnh nhân.</p> |  | <h5>TÍNH NĂNG KỸ THUẬT</h5><p><strong>Máy bơm y tế</strong>:</p><p>+ Động cơ chạy rất êm, có móc đầu giường DIY.</p><p>+ Máy bơm chuyên dụng kiểu gọn nhẹ và kiên cố có nút điều khiển. </p><p>+ Trọng lượng nhẹ có móc treo máy.</p><p>+ Dễ dàng nghiên cứu, vận hành và vệ sinh máy.</p><p>+ Tiêu thụ điện năng thấp.</p><p>&nbsp;</p><p> Máy bơm</p><p> SB-100</p><p> Kích thước </p><p> 27cm (dài) x 14cm (rộng) x 8cm (cao)</p><p> Nguồn điện</p><p> 220V/50Hz</p><p> Trọng lượng </p><p> 1,8Kg</p><p> Khí ngõ ra </p><p> 4 ~ 4,5 lít/ phút</p><p> Chu kỳ thời gian</p><p> 8 phút</p><p> &nbsp;</p><p><strong>Nệm y tế</strong>:</p><p>+ Nệm chuyên dụng kiểu múi khí trung tính dùng cho y tế.</p><p>+ PVC trung tính chất lượng cao – tốt nhất hiện nay.</p><p>+ Không mùi và tiện dụng. </p><p>+ 3 trạng thái luân khí.</p><p>+ Bao gồm bộ phụ tùng.</p><p>&nbsp;</p><p> Kích thước </p><p> 190cm (dài) x 90cm (rộng) x 5cm (cao)</p><p> Trọng lượng </p><p> 2,4Kg</p><p> Vật liệu</p><p> PVC trung tính dùng cho y tế</p><p> Trọng lượng</p><p> 1,6Kg</p><p> &nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | 2021-04-16 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | 2021-04-16
2666 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | XL 640 | XL-640 | Transasia Bio Medicals Ltd | Ấn Độ | Transasia Bio Medicals Ltd | Ấn Độ | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 1650000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-21 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động&nbsp;</p><p>Model: XL-640</p><p>Hãng SX: Transasia Bio-Medicals Ltd&nbsp;</p><p>Xuất xứ: Ấn Độ</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 &amp; ISO 13484</p> | <p>01 máy xét nghiệm chính</p><p>01 Màn hình LCD</p><p>01 Máy vi tính,</p><p>01 Máy in</p><p>01 Hộp phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo</p><p>01 bộ hóa chất chạy thử máy</p><p>01 bộ Tài liệu HDSD</p> |  |  | <p>Lắp đặt tại nơi sử dụng</p><p>Bảo hàng 12 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu</p><p>Bảo trì 6 tháng/lần.</p> | Cuvette, bóng đèn | hóa chất sinh hóa |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | 2020-11-21 | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | 2020-11-21
2667 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | SD CheckGold Blood Glucose Monitoring meter | SD CheckGold Blood Glucose Monitoring meter | SD Biosensor, Inc. | Hàn Quốc | SD Biosensor, Inc. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH |  | Nhóm 4 |  |  | 674100 | t | Chiếc | true | 2021-01-13 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm đường huyết cá nhân có mã code</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="340"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="340"><br /> - Nguồn cấp:&nbsp; Lithium 3 V có thể thay thế bằng pin CR2032<br /> - Kích thước(W×L×H): 47x95x17.5mm<br /> - Cân nặng:47.5 gam(bao gồm pin)<br /> - màn hình: LCD<br /> - điều khiển: 3 nút bấm</td> </tr> </tbody> </table> |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="360"><br /> - ngưỡng kết quả: 10 - 600 mg/dL,<br /> (0.6 - 33.3 mmol/L)<br /> - hiệu chuẩn: Plasma-equivalent<br /> -&nbsp; dung lượng mẫu: Minimum 0.9 microliter<br /> - mẫu máu: máu mao mạch toàn phần<br /> - thời gian test: 5s<br /> - Nhiệt độ: 10°C - 45°C (50°F - 113°F)<br /> - Độ ẩm: 15% RH – 90% RH</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-05-12
2668 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Hệ thống hấp tiệt trùng 2 cửa công suất ≥ 12 STU tự tạo hơi, tích hợp dây chuyền băng tải tự động, kèm bản quyền kết nối phần mềm quản lý vận hành | Selectomat PL 9612-2H R | MMM Munchener Medizin Mechanik GmbH | Đức | MMM Munchener Medizin Mechanik GmbH | Đức |  | Công ty TNHH phân phối VM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 7370000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>..</p> |  | <p>..</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2020-12-24 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-07-03
2669 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm, kẹp phẫu thuật | BF120R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1834972 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger, thẳng, ngàm trơn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-04-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2670 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy đông máu | Thrombolyzer Compact X | Thrombolyzer Compact X | Behnk Elektronik GmbH | Đức | Behnk Elektronik GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 3 |  |  | 755000000 | f | Hệ thống | true | 2020-12-03 | 2021-05-31 | <p>Máy xét nghiệm đông máu tự động</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 máy</p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-12-03 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-05-31
2671 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động Mira 90 Led (90.000lux) | MIRA90 LED | Amico Corporation | Canada | Amico Corporation | Canada | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Canada | Nhóm 1 |  |  | 316000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>Đèn mổ di động Mir 90 Led, 90.000lux</p> <p>Hãng: Amico - Canada</p> <p>&nbsp;</p> | <p>- Đầu đèn: 01 cái</p> <p>- Thân đèn: 01 cái</p> <p>- HDSD</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-14 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-12-31
2672 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng hơi nước | Deltaclave Series 200 | Delta Medical System Corporation | Hàn Quốc | Delta Medical System Corporation | Hàn Quốc | ["2021","2022","2023"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 110000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-17 | 2022-06-17 | <p><strong style="color: black;">NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC</strong></p><p><strong style="color: black;">Model: Deltaclave Series 200</strong></p><p><strong style="color: black;">Nhà sản xuất: DELTA<em> </em>MEDICAL SYSTEM</strong></p><p><strong style="color: black;">Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong style="color: black;">Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485</strong></p> | <p><strong style="color: black;">Cấu hình đồng bộ bao gồm:</strong></p><p><span style="color: black;">+ 01 Máy chính</span></p><p><span style="color: black;">+ 03 Khay đựng</span></p><p><span style="color: black;">+ 01 Bộ nung tích hợp bên trong</span></p> | [7 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-06-17 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-06-17
2673 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Digital Flat Panel X-ray Detector | DRA-1417SG / DRA-1417SC | Astel Inc. | Hàn Quốc | Astel Inc. | Hàn Quốc | ["2021","2022"] | Công ty TNHH Hà Trần Vina | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 1100000000 | t | Bộ | true | 2021-06-07 | 2022-12-31 | <p><span style="color: black;">Tấm cảm biến phẳng.</span></p><p><span style="color: black;">Thiết kế mỏng và trọng lượng nhẹ</span></p><p><span style="color: black;">Sử dụng công nghệ tự động phát hiện tia X (AED-Automatic Exposure Detection)</span></p> | <ol><li class="ql-align-justify">Tấm cảm biến bản phẳng <strong>DRA-1417S</strong></li><li class="ql-align-justify">Hộp điều khiển <strong>RFA-PCON</strong></li><li>Phần mềm xử lý hình ảnh <strong>RayinView</strong></li><li class="ql-align-justify">Máy tính điều khiển (Mua tại VN)</li><li>Màn hình (Mua tại VN)</li><li>Cáp kết nối các loại</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng.</li></ol> | [7 empty] | Công ty TNHH Hà Trần Vina | 2021-06-07 | Công ty TNHH Hà Trần Vina | 2021-06-07
2674 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | MEK-6510K Celltac α | MEK-6510K | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 287400000 | f | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-09-30 | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG</strong></p> | <ul> <li>Máy chính: 01 máy</li> <li>Máy in ( mua trong nước ): 01 chiếc</li> <li>Bộ hóa chất chuẩn theo máy: 01 bộ</li> <li> <p>Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ</p> </li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-22 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-06-10
2675 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ Thống Phẫu Thuật Nội Soi (Cơ Bản) | IMAGE 1S | Karl Storz SE & Co. KG | Áo,Bỉ,Bulgaria,Croatia,Đảo Síp,Séc,Đan Mạch,Estonia,Phần Lan,Pháp,Đức,Hy Lạp,Hungary,Ireland,Italy,Nhật Bản,Latvia,Luxembourg,Malta,Hà Lan,Ba Lan,Bồ Đào Nha,Romania,Slovakia,Slovenia,Hàn Quốc,Tây Ban Nha,Thụy Điển,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức |  | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hải Khoa |  | Nhóm null |  |  | 4200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-23 | 2020-12-31 | <p>Hệ Thống Phẫu Thuật Nội Soi (Cơ Bản)</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hải Khoa | 2020-12-23 | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hải Khoa | 2020-12-31
2676 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ nuôi cấy vô trùng | TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 | LN-BSC1200 | Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây Dựng Lâm Nguyễn | Việt Nam | Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây Dựng Lâm Nguyễn | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG LÂM NGUYỄN | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 82000000 | t | Chiếc | false | 2021-07-09 | 2021-12-31 | <p>- Với 3 sự bảo vệ: người sử dụng, mẫu và môi trường</p><p><em>Three protection: operator, sample and environment</em></p><p>- Hệ thống không khí: 70% tuần hoàn, 30% khí thải</p><p><em>Airflow system: 70% recirculation, 30% air exhaust </em></p><p>- Tủ phù hợp cho việc&nbsp;nghiên cứu vi sinh vật mà không có các hóa chất và phóng xạ dễ bay hơi hoặc độc hại</p><p>v <em>Cabinet is suitable for working with microbiological research in absence of volatile or toxic chemicals and radionuclide</em></p><p>&nbsp;</p><p>- <strong>ƯU ĐIỂM/ADVANTAGE</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p>1. Hàng được sản xuất tại Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây Dựng Lâm Nguyễn, Việt Nam/<em>Made by Lam Nguyen E&amp;C CO LTD, Viet Nam</em></p><p>2. Kích thước nhỏ, tiết kiệm không gian/<em>Small dimension, save space</em></p><p>3. Tủ sử dụng quạt li tâm dễ dàng điều chỉnh tốc độ gió; Được sử dụng bộ lọc HEPA H14/<em>Centrifugal fan, speed adjustable; H14 HEPA filter</em></p><p>4. Bảng điều khiển bằng phím mềm/<em>Control panel using the soft keyboard</em></p><p>5. Bảo vệ người, mẫu thao tác và môi trường<em>/Protecting user and sample</em></p> | <p>Tủ đạt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, và ISO 13485:2016.</p><p>Kích thước: RxSxC= 1200x 750x2150mm (bao gồm chân 750mm)&nbsp;</p><p>Cung cấp kèm theo:</p><p>&nbsp;Chân tủ:</p><p>&nbsp;- Bằng thép sơn tĩnh điện kích thước:</p><p>1200Rx750Sx750C(mm)</p> |  | <p>- Toàn bộ cấu trúc bên ngoài tủ làm bằng vật liệu thép sơn tĩnh điện</p><p>- Khoang làm việc và mặt làm việc làm bằng vật liệu inox 304&nbsp;</p><p>- Cửa bằng kính cường lực, đóng mở dạng trượt, nhờ cơ cấu cân bằng lực, điểm dừng tốt&nbsp;- Tủ gồm: 02 bộ lọc Hepa, 01 bộ lọc lọc thô&nbsp;- Hiệu quả bộ lọc: 99.995% với kích cỡ hạt 0.3μm&nbsp;</p><p>-&nbsp;Độ ồn: &lt; 62dB ở mức tốc độ quạt cài đặt ban đầu</p><p>- Cường độ ánh sáng vùng làm việc: &gt;800 Lux&nbsp;</p><p>- Bản điều khiển phía trước tủ với bàn phím mềm&nbsp;</p><p>- Đèn UV diệt khuẩn&nbsp;</p><p>- Đèn huỳnh quang và UV đươc thay thế dễ dàng Tủ được thiết kế hạn chế tối đa các mối nối và ốc vặn do đó rất thuận tiện cho quá trình làm vệ sinh tủ Tất cả các hoạt động bảo trì tủ được thực hiện từ phía trước của tủ do đó không cần di chuyển tủ. Và quá trình bảo trì được thực hiện rất dễ dàng Bảng phím mềm Nguồn điện: 220, 50/60Hz&nbsp;* </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG LÂM NGUYỄN | 2021-07-09 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG LÂM NGUYỄN | 2021-07-09
2677 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, hóa chất chuyên dụng | Tủ lạnh trữ mẫu | PER36G | Infrico Medcare | Tây Ban Nha | Infrico Medcare | Tây Ban Nha | ["2021"] | Công Ty TNHH Nguyên Anh |  | Nhóm null |  |  | 107386000 | t | Cái | false | 2021-05-19 | 2022-05-19 | <p><strong>Tủ Trữ mẫu</strong></p><p><strong>Model:</strong> PER36G</p><p><strong>Hãng sản xuất:</strong> Infrico - Tây Ban Nha</p> | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>–&nbsp;Thể tích: 360 lít</p><p>–&nbsp;Khoảng nhiệt độ hoạt động: 2 – 8<sup>0</sup>C</p><p>– Tủ theo cấp độ Climate Class 4 có thể hoạt động ở nhiệt độ môi trường tối đa 30<sup>o</sup>C và 55% độ ẩm</p><p>–&nbsp;Kích thước ngoài: rộng 620 x sâu 625 x cao 1858 mm</p><p>–&nbsp;Kích thước trong: rộng 541 x sâu 460 x cao 1448 mm</p><p>– Trọng lượng: 128 kg</p><p>–&nbsp;Cấu tạo bên ngoài: thép mạ phủ nhựa trắng</p><p>–&nbsp;Cấu tạo bên trong: thép mạ phủ nhựa trắng</p><p>– Cấu trúc bên trong: các góc được bo tròn</p><p>– Chiếu sáng bằng đèn LED</p><p>– Cách nhiệt: cách nhiệt bằng Polyurethane có mật độ 40 kg/m<sup>3</sup>, không sử dụng khí CFC, chỉ số tác động phá hủy tầng ozone ODP bằng không và chỉ số làm tăng hiệu ứng nhà kính GWP thấp</p><p>– Độ dày cách nhiệt: 40 mm</p><p>– Chất tạo xốp cách nhiệt: HFO</p><p>– Loại 1 cửa</p><p>– Cửa kính có tích hợp tay cầm và ổ khóa</p><p>– Dễ dàng thay thế đệm cửa</p><p>– Cảm biến cửa – hệ thống đối lưu không khí dừng khi mở cửa</p><p>– Bản lề cửa có thể chuyển đổi</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>–&nbsp;Thể tích: 360 lít</p><p>–&nbsp;Khoảng nhiệt độ hoạt động: 2 – 8<sup>0</sup>C</p><p>– Tủ theo cấp độ Climate Class 4 có thể hoạt động ở nhiệt độ môi trường tối đa 30<sup>o</sup>C và 55% độ ẩm</p><p>–&nbsp;Kích thước ngoài: rộng 620 x sâu 625 x cao 1858 mm</p><p>–&nbsp;Kích thước trong: rộng 541 x sâu 460 x cao 1448 mm</p><p>– Trọng lượng: 128 kg</p><p>–&nbsp;Cấu tạo bên ngoài: thép mạ phủ nhựa trắng</p><p>–&nbsp;Cấu tạo bên trong: thép mạ phủ nhựa trắng</p><p>– Cấu trúc bên trong: các góc được bo tròn</p><p>– Chiếu sáng bằng đèn LED</p><p>– Cách nhiệt: cách nhiệt bằng Polyurethane có mật độ 40 kg/m<sup>3</sup>, không sử dụng khí CFC, chỉ số tác động phá hủy tầng ozone ODP bằng không và chỉ số làm tăng hiệu ứng nhà kính GWP thấp</p><p>– Độ dày cách nhiệt: 40 mm</p><p>– Chất tạo xốp cách nhiệt: HFO</p><p>– Loại 1 cửa</p><p>– Cửa kính có tích hợp tay cầm và ổ khóa</p><p>– Dễ dàng thay thế đệm cửa</p><p>– Cảm biến cửa – hệ thống đối lưu không khí dừng khi mở cửa</p><p>– Bản lề cửa có thể chuyển đổi</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-19 | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-19
2678 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Vòng giữ dụng cụ | BF493R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm null |  |  | 481296 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Vòng giữ dụng cụ có cán vòng Mayo</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-04-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2679 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Ống nghe | Ống nghe cho trẻ em | 5079-145 | Welch Allyn, Inc. | Mỹ | Welch Allyn, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 4700000 | t | Cái | true | 2021-06-22 | 2022-12-31 | <p>Hàng mới 100%</p> | <p><span style="color: black;">Ống nghe trẻ em: 01 chiếc</span></p> |  | <p>Theo TSKT đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-27 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-22
2680 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Thiết bị phẫu thuật điện cao tần 400W | ES400W - Super | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam |  | Trung tâm Công nghệ Laser |  | Nhóm null |  |  | 98000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-08 | 2021-11-10 | <p><strong><em>Sử dụng Dao mổ điện cao tần trong phẫu thuật có nhiều ưu điểm như:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em></strong></p><p>- Khả năng cầm máu tốt, giảm thiểu được các nguy cơ mất máu, nhiễm trùng.</p><p>- Thực hiện thời gian phẫu thuật nhanh. Khả năng ứng dụng các phương pháp mổ, trường phái mổ trên Dao mổ điện rất dễ được thực hiện.</p><p>- Giao diện điều hành giữa máy và người sử dụng gần gũi và thích hợp an toàn hơn so với các phương pháp can thiệp cũ.</p><p>- Đặc biệt nhờ những chương trình tích hợp sẵn (nhiều tần số, biên độ) đã giúp cho phẫu thuật được tinh xảo, nhanh gọn hơn, đôi khi nó là vấn đề phẫu thuật nan y nếu như sử dụng phương pháp phẫu thuật cổ điển. Dao mổ điện cao tần ứng dụng cắt, bốc bay, cầm máu, hàn gắn tổ chức một cách chọn lọc. Tuy nhiên, sự thành công của ca phẫu thuật còn phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, kinh nghiệm, hiểu biết ứng dụng Dao mổ điện trong các trường hợp cụ thể của bác sĩ.</p><p>- DMĐCT được ứng dụng rất rộng rãi trong các chuyên khoa của bệnh viện như: da liễu, tim mạch, thần kinh, tiết niệu, tai mũi họng, thẩm mỹ, phẫu thuật bằng kính hiển vi, nội soi, cầm máu, đông máu, khoa xương, u bướu, phụ khoa, trĩ, tiêu hóa.</p> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-08 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2021-05-28
2681 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính loup phẫu thuật 2112-P-1010 | 2112-P-1010 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 15500000 | t | Cái | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p> Kính loup phẫu thuật 2112-P-1010(độ phóng đại 2.5x, khoảng cách làm việc 34cm)</p><p><br></p><p> SuperVu Loupes, 2.5x @ 34cm, soft case, caps, flip lever and lens cloth</p> | <p> Kính loup phẫu thuật 2112-P-1010(độ phóng đại 2.5x, khoảng cách làm việc 34cm)</p><p><br></p><p> SuperVu Loupes, 2.5x @ 34cm, soft case, caps, flip lever and lens cloth</p> |  | <p> Kính loup phẫu thuật 2112-P-1010(độ phóng đại 2.5x, khoảng cách làm việc 34cm)</p><p><br></p><p> SuperVu Loupes, 2.5x @ 34cm, soft case, caps, flip lever and lens cloth</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
2682 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu trong phẫu thuật | BH134R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1270712 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp động mạch Kelly,&nbsp;mảnh, thẳng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2683 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC547R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1217616 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>KEO PHAU THUAT 170MM</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
2684 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Nón bảo vệ đầu trẻ bại não khi ngã M2 | MN-NONM2 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 480000 | t | Cái | true | 2021-07-03 | 2022-12-31 | <p>Nón bảo vệ đầu trẻ bại não khi ngã M2</p> | <p>Nón bảo vệ đầu trẻ bại não khi ngã M2</p><p>- KT: one size&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p>Nón bảo vệ đầu trẻ bại não khi ngã M2</p><p>- KT: one size&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nón bảo vệ đầu trẻ khi ngã.ư</p><p>- Chất liệu mềm, êm, thoáng mát&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-07-03 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-07-03
2685 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch | Basic | Medela AG | Thụy Sĩ | Medela AG | Thụy Sĩ |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang |  | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | t | Cái | false | 2021-05-28 | 2021-12-31 | <p>Máy hút dịch chạy điện, sử dụng trong hồi sức cấp cứu, phòng mổ, hỗ trợ sanh, hỗ trợ kỹ thuật OPCAB....</p> | <p>Máy hút chính: 01 cái</p><p>Bình chống tràn: 01 cái</p><p>Bình chứa dịch 5L: 02 cái</p><p>Bộ van chuyển đổi 2 bình: 01 cái</p><p>Xe đẩy máy hút dịch: 01 cái</p> |  | <p>Áp lực: -90 kPa</p><p>Lưu lượng hút: 30L/Phút</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-05-28 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-05-28
2686 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Ghế thân nhân | SKE001 | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd | Trung Quốc | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 3500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p><strong>GHẾ NGỒI THÂN NHÂN</strong></p> <p><em>Model: SKE001 </em></p> <p><em>Hãng sản xuất: Saikang</em></p> <p><em>Xuất xứ: Trung Quốc</em></p> <p><em>Hàng mới 100% </em></p> <p><em>Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE</em></p> | <p>01 ghế chính</p> | <p>Không có</p> | <p><strong><u>Đặc điểm:</u></strong></p> <ul> <li>Được thiết kế có thể gập lại thành ghế và kéo ra thành giường nằm</li> <li>Khung&nbsp; được làm bằng sắt sơn tĩnh điện</li> <li>Có bánh xe làm bằng cao su:</li> <li>Nệm dày khoảng 3cm, được bọc da PU, Bọt nệm mịn, chắc... tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng</li> </ul> <p><strong><u>Thông số kỹ thuật</u></strong></p> <ul> <li>Kích thước:640 * 720/1900 * 420 / 950mm</li> <li>Tổng trọng lượng 26kg</li> <li>Kích cỡ đóng gói 1220 * 650 * 210mm</li> <li>Màu : xanh biển</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-11 | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-11
2687 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Nón bảo vệ đầu trẻ bại não | PN-NON | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 180000 | t | Cái | true | 2021-07-03 | 2022-12-31 | <p>Nón bảo vệ đầu trẻ bại não</p> | <p>&nbsp;KT: nhỏ, trung, lớn&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p>Nón bảo vệ đầu trẻ bại não</p><p>- KT: nhỏ, trung, lớn&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-07-03 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-07-03
2688 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Dây nội soi dạ dày video | EG-2990K | HOYA Corporation | Nhật Bản | HOYA Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | Nhật Bản | Nhóm 2 |  |  | 1122000000 | t | Cái | true | 2021-01-13 | 2022-03-31 | <p>Dây nội soi dạ dày sử dụng với bộ xử lý Hiệu Pentax. Dùng để thăm khám đường tiêu hóa trên</p> | <p>- Dây nội soi dạ dày: 01 cái</p><p>Phụ kiện bao gồm:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Kìm sinh thiết : 01 cái</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Chổi rửa dài: 01 cái</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Chổi rửa ngắn: 01 cái</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Nắp đậy kênh sinh thiết: 10 cái</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Dầu silicon: 01chai</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Đầu nối làm sạch kênh khí nước : 01 cái</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Van cân bằng áp suất: 01 cái</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Chống cắn dây: 01 cái</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Nắp đậy ngâm nước: 01 cái</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</em></p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2021-01-13 | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2021-07-09
2689 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu trong phẫu thuật | BH135R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1317502 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>&nbsp;Kẹp động mạch Kelly,&nbsp;mảnh, cong</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2690 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy giải trình tự gen | Máy giải trình tự gen MiSeqDx | MiSeqDx | Illumina, Inc. | Mỹ | Illumina, Inc. | Mỹ |  | Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 5680000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-17 | 2021-06-30 | <p>Hệ thống giải trình tự gene thế hệ mới sử dụng công nghệ giải</p><p>trình tự bằng tổng hợp (Sequencing by Synthesis - SBS).</p><p>Giải trình tự gene trên các tiêu bản dạng tế bào dòng chảy</p><p>(Flow-cell)</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic | 2021-03-17 | Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic | 2021-03-17
2691 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở di động người lớn | Máy thở di động người lớn, trẻ em | Meditec 1100 | Meditec International England Ltd. | Anh | Meditec International England Ltd. | Anh | ["2020"] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | Anh | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-12 | 2022-05-12 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy thở xách tay sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp: cấp cứu trên mặt đất, xe cứu thương, dịch vụ y tế quân sự, cấp cứu trên không.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng cho các đối tượng bệnh nhân đa dạng từ người lớn đến trẻ em (&gt;5kg).</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy thở vận hành bằng khí nén, điều khiển điện tử.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng cho chế độ thông khí xâm nhập và không xâm nhập</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông khí kiểm soát thể tích với nhiều chế độ làm việc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện thân thiện với người sử dụng, dễ dàng vận hành</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Theo dõi các thông số thông khí với cảm biến lưu lượng proximal</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống báo động được tối ưu hóa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin Lithium có thể sạc lại lên đến 4 giờ sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế mạnh mẽ với lớp vỏ cứng bên ngoài chịu được va đập, rơi; hoạt động trong môi trường khắc nghiệt: -18 đến 50 độ C.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím huỳnh quang khẩn cấp thuận tiện khi sử dụng trong bóng tối.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2020-11-16 | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-05-12
2692 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu trong phẫu thuật | BH447R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2066247 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp động mạch Rochester-Pean, cong</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2693 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu tích | BC061R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1418300 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích, mảnh, cong, mũi nhọn/nhọn, dài 110mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2694 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động AFIAS 1 | AFIAS 1 | Boditech Med Inc. | Hàn Quốc | Boditech Med Inc. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Vạn Niên | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 289000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-05 | 2022-04-05 | <p>1. Hoàn toàn tự động</p><p>2. 1 kênh</p><p>3. Kết nối LIS/HIS</p><p>4. Chỉ cần 10µL hoặc 50µL máu chích ngón tay</p><p><span style="color: black;">5. Định dạng cartridge tất cả trong một</span></p><p><span style="color: black;">6. Cho phép rời máy khi vận hành</span></p> | <p>-&nbsp;01 máy chính </p><p>-&nbsp;01 bộ cartridge kiểm tra hệ thống và ID Chip kiểm tra hệ thống</p><p>-&nbsp;01 bộ dây nguồn và sạc</p><p>-&nbsp;01 cuộn giấy in nhiệt</p><p>-&nbsp;01 thẻ AFIAS OS SD (lắp sẵn trong thiết bị)</p><p>- 01 sách hướng dẫn sử dụng&nbsp;</p> |  | <p> <strong><u>Thông số kĩ thuật</u></strong></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;</span><strong style="color: black;"><em>Thiết bị</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong><span style="color: black;">320 x 204 x 180 mm</span></p><p><span style="color: black;">3.9 kgs</span></p><p><span style="color: black;">100 – 240V AC, 50-60Hz</span></p><p><span style="color: black;">Kiểm soát nhiệt độ trong máy</span></p><p>·&nbsp;<strong style="color: black;"><em>Chuẩn/Kiểm chuẩn</em></strong></p><p><strong style="color: black;"><em> </em></strong><span style="color: black;">2 chất chuẩn &amp; 2 kiểm chuẩn</span></p><p> Ngoại kiểm &amp; Nội kiểm</p><p>·&nbsp;<strong style="color: black;"><em>Giao diện</em></strong></p><p><strong style="color: black;"><em> </em></strong><span style="color: black;">Màn hình cảm ứng 5”</span></p><p> Máy in nhiệt tích hợp</p><p> RS232/Cổng USB/Ethernet/Khe gắn thẻ SD</p><p> Tích hợp LIS/HIS</p><p>·&nbsp;<strong style="color: black;"><em>Bộ nhớ</em></strong></p><p><span style="color: black;">5000 kết quả bệnh nhân</span></p><p><span style="color: black;"> 5000 kết quả QC</span></p><p><span style="color: black;"> 100 ID chips</span></p><p><span style="color: black;"> 100 ID người dùng</span></p><p>·&nbsp;<strong style="color: black;"><em>Công suất</em></strong></p><p><strong style="color: black;"><em> </em></strong><span style="color: black;">Lên đến 10 test/giờ</span></p><p> <strong>Chiếc</strong></p><p> <strong>01</strong></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-05 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-05
2695 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | SSI-4P | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 93000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-12 | 2022-05-12 | <p><strong>ĐÈN MỔ DI ĐỘNG</strong></p><p><strong>Model: SSI-4P</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: SUMIT</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: ẤN ĐỘ</strong></p> | <p><span style="color: black;">- Đầu đèn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Thân đèn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Dây nguồn: 01 cái</span></p> |  | <p><span style="color: black;">-</span> Đèn được thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt và dễ di chuyển</p><p><span style="color: black;">-</span> Đây là đèn mổ di động LED 1 chóa (4 cánh) cao cấp với cường độ ánh sáng 135.000 lux/chóa</p><p><span style="color: black;">-</span> Tuổi thọ bóng: <span style="color: black;">&gt;50.000 giờ (hơn 10 giờ)</span></p><p>- Đầu đèn phát ra ánh sáng có màu tự nhiên và tương tự như ánh sáng ban ngày.</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-12 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-12
2696 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị Laser He – Ne 15mW trị liệu | KC 01- 06/95LS | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 54500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-11-10 | <p><strong>Các chuyên khoa sử dụng: </strong></p><p>+ Nhãn khoa:</p><p>. Viêm giác mạc.</p><p>. Chắp lẹo ngày đầu tiên</p><p>+ Da liễu: Zona, loét loạn dưỡng</p><p>. Loét ổ gà, eczema. Viêm đa thần kinh</p><p>+ Chấn thương</p><p>. Đau khớp hư sụn, giãn đốt sống</p><p>. Thoái hóa xương khớp, viêm xương sau chấn thương biến dạng, cốt tủy viêm sau chấn thương biến dạng, cốt tủy viêm sau chấn thương</p><p>. Viêm đa khớp dạng thấp</p><p>+ Sản phụ khoa :</p><p>. Viêm lộ tuyến cổ tử cung</p><p>. Viêm âm đạo</p><p>. Viêm tuyến bectolin</p><p>+ Tim mạch</p><p>. Dùng phương pháp nội tĩnh mạch và chiếu vùng xoang cảnh kếp hợp với thuốc chuyên khoa</p><p>. Viêm tắc tĩnh mạch chi</p><p>. Nhồi máu cơ tim cấp, cao huyết áp, tai biến mạch máu não, suy mạch vành nhẹ</p><p>+ Tai mũi họng</p><p>. Viêm xoang dị ứng, viêm sụn vành tai. Viêm xoang, viêm ống tai ngoài lan tỏa. Viêm tai giữa, nhọt tiền đình mũi. Viêm họng đỏ, viêm Amidale cấp</p><p>+ Răng miệng</p><p>. Nha chu viêm, apxe lợi . Viêm niêm mạc, viêm khớp thái dương hàm. Apsto, liken môi</p> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-07 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2021-05-28
2697 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy thận nhân tạo | Máy thận nhân tạo | Máy thận nhân tạo | DBB-27 | Nikkiso Co., Ltd. | Nhật Bản | Nikkiso Co., Ltd. | Nhật Bản |  | Công ty TNHH TM-DV Đồng Hữu | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 525000000 | t | Cái | true | 2021-04-16 | 2022-12-31 | <p><strong>Máy thận nhân tạo</strong></p><p><strong>Model: DBB-27</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Nikkiso Co., Ltd.</strong></p><p><strong>Hãng chủ sở hữu : Nikkiso Co., Ltd.</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Nhật Bản</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%</strong></p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp cho 1 máy:</strong></p><p>Máy thận nhân tạo DBB-27 kèm các phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:&nbsp;&nbsp;</p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính, 01 máy</p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây nối với dịch lọc A và B, 01 bộ</p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây nối với hệ thống nước RO, 01 bộ</p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây nối với hệ thống nước thải, 01 bộ</p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cọc đỡ dịch mồi, 01 cái</p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá đỡ quả lọc, 01 cái</p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá đỡ lọ hóa chất sát trùng, 01 cái</p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng, 01 bộ</p> |  | <p><strong>ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:</strong></p><p class="ql-align-justify"><u>Lưu trữ thông tin:</u>16 bệnh nhân.</p><p><u>Màn hình hiển thị: </u></p><p>LCD 12,1 inch, cảm ứng.</p><p>Hiển thị các thông số cài đặt, thông số hoạt động hiện tại, các lỗi xảy ra và cách khắc phục</p><p><u>Dịch lọc: </u></p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ dẫn điện dịch lọc:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ dẫn Bicarbonate:1.5~7.0mS/cm</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ dẫn tổng:12.5~15.5 mS/cm</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực dịch lọc:-600 ~ +600mmHg</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ dịch lọc:33<sup>0</sup>C ~ 40<sup>0</sup>C </p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu lượng dịch lọc:300 ~ 700mL/phút </p><p class="ql-align-justify"><u>Hệ thống bơm máu:</u> </p><p>Dải lưu lượng máu : 40 ~ 600ml/phút (dây dẫn 8mm)/ 40 ~ 350ml/phút (dây dẫn 6,6mm) </p><p>Pin dự trữ: tối đa 30 phút</p><p>Hiển thị tốc độ bơm máu </p><p><u>Hệ thống phát hiện bọt khí: </u></p><p>Phát hiện những bọt khí đơn lẻ từ 0,02ml ; chùm bọt khí từ 0,0003ml</p><p>Có bộ phận tách khí tự động</p><p class="ql-align-justify"><u>Hệ thống phát hiện rò rỉ máu:</u></p><p>Điểm phát hiện: ở mức 0,5ml máu/1L dịch lọc (tại Ht=20%)</p><p class="ql-align-justify"><u>Bộ phận cảm biến tĩnh mạch: </u>-200 ~ +500mmHg</p><p class="ql-align-justify"><u>Bộ phận theo dõi áp lực xuyên màng: </u>-100 ~ +500mmHg</p><p><u style="color: windowtext;">Bơm chống đông máu (Bơm Hêparin): </u></p><p>Xy-lanh:10ml, 20ml và 30ml.</p><p>Lưu lượng:0 ~ 10.0mL/giờ.</p><p>Bơm nhanh:10 ~ 1500mL/giờ</p><p class="ql-align-justify"><u>Cơ chế siêu lọc:</u></p><p class="ql-align-justify">Sai số: ±30mL/giờ</p><p class="ql-align-justify">Tốc độ siêu lọc tối đa: 4000mL/giờ. </p><p class="ql-align-justify"><u style="color: windowtext;">Tinh lọc dịch lọc :</u></p> | [5 empty] | Công ty TNHH TM-DV Đồng Hữu | 2021-04-16 | Công ty TNHH TM-DV Đồng Hữu | 2021-04-16
2698 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động BC-5300 | BC-5300 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-11-22 | <h1>MÁY HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG</h1> <p><b>MODEL : BC – 5300</b><br /> <b>HÃNG SẢN XUẤT : MINDRAY – TRUNG QUỐC</b></p> | <ul> <li>Phân tích 5 thành phần bạch cầu, 27 thông số, một biểu đồ tán xạ và ba đồ thị</li> <li>Đếm dòng tế bào tiên tiến bằng công nghệ lase bán dẫn kết hợp với phương pháp nhuộm hóa học</li> <li>Nhỏ gọn, mạnh mẽ, giá cả phải chăng</li> <li>Thể tích mẫu chỉ cần 20ml</li> <li>30 ống tự động chuyển với truy cập ngẫu nhiên</li> <li>Đóng ống với mẫu STAT</li> <li>Tốc độ phân tích: 60 mẫu/giờ.</li> <li>2 chế độ đếm: máu toàn phần và pha loãng</li> <li>Có khả năng đánh dấu các mẫu bất thường</li> <li>Bộ nhớ trong với dung lượng lớn, có thể nhớ được kết quả đo của 40.000 bệnh nhân (bao gồm cả biểu đồ).</li> </ul> |  | <p>1. Các thông số đo:<br /> WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Eos%, Bas%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, LIC%, LIC#,ALY%, ALY#<br /> 2. Nguyên lý đo: Đếm theo phương pháp trở kháng với WBC, RBC, PLT và theo phương pháp không cyanide cho Hemoglobin, phân tích dòng tế bào (FCM), tán xạ lase bán dẫn, nhuộm hóa học, kênh Baso độc lập.<br /> 3. Mẫu: 30 ống tự động chuyển với truy cập ngẫu nhiên; Khoang đóng ống<br /> 4. Tốc độ đo: 60 mẫu/ giờ<br /> 5. Thể tích mẫu máu đo:<br /> – Phương pháp trước pha loãng: 20μl<br /> – Phương pháp đo toàn bộ mẫu máu: 20μl<br /> 6. Chế độ test: CBC CBC+DIFF<br /> 7. Hiệu suất<br /> Sai số phép đo &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ chính xác (CV%) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Khoảng tuyến tính<br /> WBC ≤0.5% &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;≤2.0% (4-15 x 109/L) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.00-99.99 x 109/L<br /> RBC ≤0.5% &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ≤1.5% (3.5-6.0 x 1012/L) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.00-8.00 x 1012/L<br /> HGB ≤0.6% &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ≤1.5% (110-180g/L) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0-250g/L<br /> PLT ≤1.0% &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ≤4.0% (150-500 x 109/L) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0-1000 x 109/L<br /> 8. Khả năng lưu trữ: Lưu trữ được 40.000 kết quả bao gồm cả thông tin số liệu và đồ thị<br /> 9. Kết nối: Hỗ trợ cổng Lan với giao thức HL7<br /> 10. Môi trường vận hành: Nhiệt độ: 15 – 30 0C; Độ ẩm: 30 – 85%; áp suất không khí: 70-106 kPa<br /> 11. Nguồn điện hoạt động: AC 100 – 240V ≤ 300VA; Tần số: 50/60Hz<br /> 12. Kích thước: 570mm(L) x 590mm(W) x 525mm (H)<br /> 13. Trọng lượng: ≤ 65 Kg<br /> 14. Bảo quản: Nhiệt độ bảo quản : -100 ~ 400; Độ ẩm không khí: 10 ~93%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM | 2020-11-22
2699 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Nhiệt kế | Terumo Digital Clinical Thermometer | C205S | Terumo Medical Products (Hangzhou) Co., Ltd | Trung Quốc | Terumo Medical Products (Hangzhou) Co., Ltd | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 600000 | t | Cái | false | 2021-01-06 | 2022-01-05 | <p> Nhiệt kế điện tử chuyên dụng có độ chính xác và độ bền cao. Tiện dụng với hai lần báo kết quả, pin bền, ít nhất 10,000 lần đo. Chống được va chạm manh, không thấm nước.</p> | <p> Nhiệt kế điện tử chuyên dụng có độ chính xác và độ bền cao. Tiện dụng với hai lần báo kết quả, pin bền, ít nhất 10,000 lần đo. Chống được va chạm manh, không thấm nước.</p> |  | <p> Nhiệt kế điện tử chuyên dụng có độ chính xác và độ bền cao. Tiện dụng với hai lần báo kết quả, pin bền, ít nhất 10,000 lần đo. Chống được va chạm manh, không thấm nước.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-06 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-06
2700 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | SSI-3P | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 85000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-12 | 2022-05-12 | <p><strong>ĐÈN MỔ DI ĐỘNG</strong></p><p><strong>Model: SSI-3P</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: SUMIT</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: ẤN ĐỘ</strong></p> | <p><span style="color: black;">- Đầu đèn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Thân đèn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Dây nguồn: 01 cái</span></p> |  | <p><span style="color: black;">-</span> Đèn được thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt và dễ di chuyển</p><p><span style="color: black;">-</span> Đây là đèn mổ di động LED 1 chóa (3 cánh) cao cấp với cường độ ánh sáng 110.000 lux/chóa</p><p><span style="color: black;">-</span> Tuổi thọ bóng: <span style="color: black;">&gt;50.000 giờ (hơn 10 giờ)</span></p><p>- Đầu đèn phát ra ánh sáng có màu tự nhiên và tương tự như ánh sáng ban ngày.</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-12 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-12
2701 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy X quang di động kỹ thuật số | MobileDiagnost wDR | Sociedad Espanola de Electromedicina y Calidad S.A. (SEDECAL S.A) | Tây Ban Nha | Philips Medical Systems DMC GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Tây Ban Nha | Nhóm 1 |  |  | 4600000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-11 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>HỆ THỐNG X QUANG DI ĐỘNG&nbsp;KỸ THUẬT SỐ</strong></p><p class="ql-align-justify">Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm: MobileDiagnost wDR</p><p class="ql-align-justify">Hãng / nước sản xuất: Sociedad Espanola De Electromedicina Y Calidad S.A., (SEDECAL) / Tây Ban Nha</p><p class="ql-align-justify">Hãng / nước chủ sở hữu: Philips Medical Systems DMC GmbH / Đức</p><p class="ql-align-justify">Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE</p> | <p>Xe đẩy chuyên dụng gắn liền với hệ thống X quang: 01 Cái</p><p>Tủ cao thế: 01 Cái</p><p>Bóng X quang: 01 Cái</p><p>Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 Cái</p><p>Tấm nhận ảnh không dây di động: 01 Cái</p><p>Lưới lọc tia thiết kế dạng Click-on: 01 Cái</p><p>Trạm điều khiển, thu nhận và xử lý ảnh số hoá tích hợp trên thân máy: 01 Bộ</p><p>Áo chì, yếm chì: 01 Bộ</p> |  | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-22 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-07-03
2702 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu trong phẫu thuật | BH642R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1431795 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner, thẳng, ngàm có răng 1x2</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2703 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần loại 1 chóa | SSI-3P | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 88000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-11 | 2022-05-11 | <p><strong>ĐÈN MỔ TREO TRẦN LOẠI 1 CHÓA</strong></p><p><strong>Model: SSI-3P</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: SUMIT</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: ẤN ĐỘ</strong></p> | <p><span style="color: black;">- Đầu đèn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Tay nắm tiệt trùng: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Cánh tay: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Mặt bích: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Dây nguồn: 01 cái</span></p> |  | <p><span style="color: black;">-</span> Đèn thiết kế hiện đại, đẹp mắt và khoa học</p><p><span style="color: black;">-</span> Đây là đèn mổ LED 1 chóa (3 cánh) cao cấp với cường độ ánh sáng 110.000 lux/chóa</p><p><span style="color: black;">-</span> Tuổi thọ bóng: <span style="color: black;">&gt;50.000 giờ (hơn 10 giờ)</span></p><p>- Đầu đèn phát ra ánh sáng có màu tự nhiên và tương tự như ánh sáng ban ngày.</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-11 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-12
2704 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh âm sâu ≤ - 30 độ C | Tủ lạnh âm sâu | LTUF25S | Infrico Medcare | Tây Ban Nha | Infrico Medcare | Tây Ban Nha | ["2021"] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | Tây Ban Nha | Nhóm null |  |  | 174715000 | t | Cái | false | 2021-05-19 | 2022-05-19 | <p><strong>Tủ Đông</strong></p><p><strong>Model: LTUF25S</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: </strong>Infrico - Tây Ban Nha</p> | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>-&nbsp;Thể tích: 250 lít</p><p>-&nbsp;Khoảng nhiệt độ: -20 đến -40<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;Kích thước ngoài: rộng 670 x sâu 720 x cao 1538 mm</p><p>-&nbsp;Kích thước trong: rộng 520 x sâu 484 x cao 913 mm</p><p>-&nbsp;Độ dày cách nhiệt: 50 mm</p><p>-&nbsp;Cấu tạo bên ngoài: thép mạ phủ nhựa trắng</p><p>-&nbsp;Cấu tạo bên trong: thép mạ phủ nhựa trắng</p><p>-&nbsp;Số ngăn kéo: 4</p><p>-&nbsp;Kích thước ngăn kéo: rộng 452 x sâu 423 mm</p><p>-&nbsp;Chất liệu ngăn kéo: thép mạ phủ Epoxy</p><p>-&nbsp;Các ngăn kéo có thể chuyển đổi</p><p>-&nbsp;Cửa thường</p><p>-&nbsp;Có khóa</p><p>- Cổng kết nối USB</p><p>- Chế độ ghi dữ liệu</p><p>-&nbsp;Pin dự phòng cảnh báo</p><p>- Cảm biến nhiệt độ phòng</p><p>- Bộ điều khiển Digital Plus</p><p>-&nbsp;Tác nhân làm lạnh: R290</p><p>-&nbsp;Công suất: 572 W</p><p>-&nbsp;Nguồn điện: 230 V/50 Hz</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>-&nbsp;Thể tích: 250 lít</p><p>-&nbsp;Khoảng nhiệt độ: -20 đến -40<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;Kích thước ngoài: rộng 670 x sâu 720 x cao 1538 mm</p><p>-&nbsp;Kích thước trong: rộng 520 x sâu 484 x cao 913 mm</p><p>-&nbsp;Độ dày cách nhiệt: 50 mm</p><p>-&nbsp;Cấu tạo bên ngoài: thép mạ phủ nhựa trắng</p><p>-&nbsp;Cấu tạo bên trong: thép mạ phủ nhựa trắng</p><p>-&nbsp;Số ngăn kéo: 4</p><p>-&nbsp;Kích thước ngăn kéo: rộng 452 x sâu 423 mm</p><p>-&nbsp;Chất liệu ngăn kéo: thép mạ phủ Epoxy</p><p>-&nbsp;Các ngăn kéo có thể chuyển đổi</p><p>-&nbsp;Cửa thường</p><p>-&nbsp;Có khóa</p><p>- Cổng kết nối USB</p><p>- Chế độ ghi dữ liệu</p><p>-&nbsp;Pin dự phòng cảnh báo</p><p>- Cảm biến nhiệt độ phòng</p><p>- Bộ điều khiển Digital Plus</p><p>-&nbsp;Tác nhân làm lạnh: R290</p><p>-&nbsp;Công suất: 572 W</p><p>-&nbsp;Nguồn điện: 230 V/50 Hz</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-19 | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-19
2705 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy cấy máu tự động | Máy cấy máu để phát hiện nhanh vi khuẩn | BD BACTEC FXTOP | Becton, Dickinson and Company | Mỹ | Becton, Dickinson and Company | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2300000000 | t | Bộ | true | 2021-04-27 | 2021-06-27 | <p>Máy cấy máu 200 vị trí</p> | <p>Máy cấy máu : 01 bộ</p><p>Máy in laser: 01 bộ</p><p>Bộ lưu điện: 01 bộ</p> |  | <p> <strong>c. * Đặc tính kỹ thuật:</strong></p><p> <strong>&nbsp;</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng chính: phát hiện nhanh vi khuẩn và nấm từ mẫu lâm sàng.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguyên tắc: Dựa vào sự gia tăng tín hiệu huỳnh quang gây ra bởi sự gia tăng nồng độ CO2 do vi sinh vật sử dụng trong quá trình trao đổi chất.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất máy: 200 vị trí ủ chai</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Một hệ thống bao gồm 02 hộc kéo, mỗi hộc có chứa 100 vị trí đặt chai cấy.</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-04-27 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-04-27
2706 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần loại 1 chóa | SSI-4P | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 95000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-11 | 2022-05-11 | <p><strong>ĐÈN MỔ TREO TRẦN LOẠI 1 CHÓA</strong></p><p><strong>Model: SSI-4P</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: SUMIT</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: ẤN ĐỘ</strong></p> | <p><span style="color: black;">- Đầu đèn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Tay nắm tiệt trùng: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Cánh tay: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Mặt bích: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Dây nguồn: 01 cái</span></p> |  | <p><span style="color: black;">-</span> Thiết kế: Đèn thiết kế hiện đại, đẹp mắt và khoa học</p><p><span style="color: black;">-</span> Đây là đèn mổ LED 1 chóa (4 cánh) cao cấp với cường độ ánh sáng 135.000 lux/chóa</p><p><span style="color: black;">-</span> Tuổi thọ bóng: <span style="color: black;">&gt;50.000 giờ (hơn 10 giờ)</span></p><p>- Đầu đèn phát ra ánh sáng có màu tự nhiên và tương tự như ánh sáng ban ngày.</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-11 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-12
2707 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ hệ thống điều khiển điện có trụ gắn sàn và ba mặt bàn tháo rời được cho phòng mổ Hybrid | Magnus | MAQUET GmbH | Đức | MAQUET GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Đức | Nhóm 3 |  |  | 19360000000 | t | Bộ | true | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p>- Là bàn mổ hệ thống với công nghệ hiện đại giúp tối ưu công việc cũng như cải thiện sự an toàn cho bệnh nhân trong phòng mổ</p><p>- Trụ bàn mổ được gắn trực tiếp lên sàn, có thể quay&nbsp;và có thể khóa ở bất kỳ vị trí nào.</p><p>- Bàn mổ thiết kế dạng mô đun bao gồm trụ bàn mổ, mặt bàn mổ với nhiều mô đun và phụ kiện, xe đẩy mặt bàn mổ&nbsp;có thể đáp ứng các yêu cầu cho các loại phẫu thuật.</p><p>- Bàn mổ được thiết kế linh hoạt và dải điều chỉnh góc nghiêng rộng giúp tối ưu môi trường làm việc.</p> | <p>- Trụ bàn loại gắn sàn có thể quay: 01 cái&nbsp;</p><p>- Mặt bàn chính có thể tháo rời bao gồm tấm đỡ lưng và đỡ hông kèm nệm: 01 cái</p><p>- Tấm đỡ lưng mở rộng kèn nệm: 01 cái</p><p>- Tấm đỡ đầu kèm nệm: 01 cái</p><p>- Khối kết nối điều khiển bằng mô tơ: 01 bộ</p><p>- Bộ đỡ chân 4 phần kèm nệm: 01 bộ</p><p>- Tấm đỡ tay kèm nệm: 02 cái</p><p>- Khung gây mê kèm kẹp ray bàn: 01 cái</p><p>- Dây cố định bệnh nhân: 01 cái</p><p>- Bảng điều khiển có dây: 01 cái</p><p>- Bảng điều khiển dự phòng tích hợp trên trụ bàn: 01 cái</p><p>- Bộ nguồn kèm ắc quy: 01 cái</p><p>- Xe đẩy mặt bàn: 01 cái</p><p>- Phụ kiện cho cho can thiệp tim mạch: 01 bộ bao gồm:</p><p>&nbsp;+ Mặt bàn bằng sợi các bon kèm nệm: 01 cái</p><p>&nbsp;+ Tấm đỡ đầu kèm nệm: 01 cái</p><p>&nbsp;+ Xe đẩy mặt bàn: 01 cái</p><p>- Phụ kiện kết nối với hệ thống chụp MRI: 01 bộ bao gồm:</p><p>&nbsp;+ Mặt bàn mổ 3 phần: 01 cái</p><p>&nbsp;+ Mặt vận chuyển tương thích với môi trường MRI: 01 cái</p><p>&nbsp;+ Xe đẩy mặt bàn: 01 cái</p> |  | <p>1. Trụ bàn mổ:</p><p>- Nguồn cấp 48VDC</p><p>- Có thể quay được</p><p>- Có tích hợp bảng điều khiển dự phòng</p><p>2. Mặt bàn mổ:</p><p>- Chiều rộng mặt bàn: 540 mm</p><p>- Gồm 5 phần, tấm đỡ đầu, tấm đỡ lưng, tấm đỡ lưng mở rộng, tấm đỡ hông, tấm đỡ chân</p><p>- Có thể tháo rời nhờ xe đẩy mặt bàn</p><p>3. Xe đẩy mặt bàn:</p><p>- Dùng để tháo lắp mặt bàn mổ lên trụ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-06-17
2708 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC175R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 4336500 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích Jameson-Werber, mảnh, cong, mũi tù/tù, dài 130mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật Potts</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2709 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC557R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1326499 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
2710 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | AGINOVIM | BM | Công ty Cổ Phần Phát triển Dược Vesta | Việt Nam | Công ty Cổ Phần Phát triển Dược Vesta | Việt Nam | ["2020"] | CTY TNHH CÔNG NGHẸ HÓA SINH BM |  | Nhóm null |  |  | 150000 | t | Hộp | true | 2020-12-16 | 2023-04-01 | <p>Xịt hầu họng Aginovim. Dùng điều trị viêm loét nhiệt miệng, viêm amidan...</p> | <p>Hộp 1 lọ 15ml dung dịch xịt hầu hong chiết xuất keo ong, nano bạc</p> |  | <p>Dung dịch xịt hầu họng keo ong, nano bạc</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH CÔNG NGHỆ HÓA SINH BM | 2020-12-16 | Công Ty TNHH CÔNG NGHỆ HÓA SINH BM | 2020-12-16
2711 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD222R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 718154 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp mô Adson, mảnh, ngàm có răng 1x2, dài 120mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích Micro-Adson, mảnh</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2712 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính loup phẫu thuật 2112-P-1011 | 2112-P-1011 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 15500000 | t | Cái | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p> Kính loup phẫu thuật 2112-P-1011 (độ phóng đại 2.5x, khoảng cách làm việc 42cm)</p><p><br></p><p> SuperVu Loupes, 2.5x @ 42cm, soft case, caps, flip lever and lens cloth</p> | <p> Kính loup phẫu thuật 2112-P-1011 (độ phóng đại 2.5x, khoảng cách làm việc 42cm)</p><p><br></p><p> SuperVu Loupes, 2.5x @ 42cm, soft case, caps, flip lever and lens cloth</p> |  | <p> Kính loup phẫu thuật 2112-P-1011 (độ phóng đại 2.5x, khoảng cách làm việc 42cm)</p><p><br></p><p> SuperVu Loupes, 2.5x @ 42cm, soft case, caps, flip lever and lens cloth</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
2713 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC261R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 6987983 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật cong, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
2714 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Dây nội soi dạ dày video | EG27-I10 | HOYA Corporation | Nhật Bản | HOYA Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 1300000000 | t | Cái | true | 2021-07-09 | 2022-03-31 | <p>Sử dụng kết hợp với bộ xử lý hình ảnh nội soi của hãng HOYA corporation để thăm khám được tiêu hóa trên</p> | <ul><li>Dây nội soi: 01 cái</li><li>Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</li><li>Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</li></ul> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2021-07-09 | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2021-07-09
2715 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy lấy cao răng | Máy lấy cao răng siêu tốc | PM 25 (Power Max 25) | TPC Advanced Technology, Inc | Mỹ | TPC Advanced Technology, Inc | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 14500000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2022-04-27 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Thiết bị nhập khẩu mới 100%. Thuộc G7</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Tiêu chuẩn chất lượng: </strong><strong style="color: black;">FDA, ISO 9001:2008</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Điều kiện môi trường làm việc:</strong></p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Nhiệt độ tối đa: 10</strong><sup><strong>0</strong></sup><strong>C&nbsp;- 35</strong><sup><strong>0</strong></sup><strong>C</strong></p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Độ ẩm tối đa: 20% - 80%</strong></p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Áp lực hơi 800 ~ 1060 hPa</strong></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Tay cầm gắn insert</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 insert</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bàn đạp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây nguồn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng Anh – Việt</p> |  | <p><strong><u>THÔNG SỐ KỸ THUẬT:</u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 4kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: Cao 3 x Rộng 8 x Sâu 8 inch</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện cung cấp cho đầu tip: 110-240V đầu vào, 50/60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất đầu ra ở đầu tip: Điều chỉnh sự vận hành vào khoảng 10 -4-Oat</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây cáp tay khoan: 7.5 feet</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu lượng nước và áp suất cung cấp: Lưu lượng 18cc đến 30cc mỗi phút từ mối nới đầu tip</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất cung cấp đến mũi cạo vôi là 25 – 60PSIG nước máy hoặc nước đóng chai</p><p>&nbsp;</p><p><strong>3. ĐẶC ĐIỂM:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số rung: 25Khz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động điều chỉnh mạch chính xác</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn điều chỉnh chính xác cho nguồn điện thiết lập</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chấp nhận các loại mũi cạo vôi Cavitron, P, SLI, TFI, và FSI </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhỏ gọn và nhẹ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động điều chỉnh điện áp đầu vào 110-240VAC.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao gồm một mũi cạo vôi và bộ điều khiển bằng chân (pedal).</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng điện: &lt; 0.85 amps</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất nước: &lt; 172 - &gt; 414 kPa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ nước: Tối thiếu 5ml/min, tối đa 50ml/min.</p><p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | 2021-04-27 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | 2021-04-27
2716 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu tích | BC064R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1330200 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích, mảnh, cong, mũi nhọn/nhọn, dài 110mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2717 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu tích | BD190R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 9884545 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích không chấn thương</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2718 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Tay khoan đèn siêu tốc nha khoa | Silent power EVO 2L | Cefla S.C - Stern Weber | Italy | Cefla S.C - Stern Weber | Italy | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | Italy | Nhóm 3 |  |  | 20500000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2022-04-27 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị nhập khẩu mới 100%. Thuộc G7</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường làm việc:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 10 ÷ 40<sup>0</sup>C</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tối đa: 30 ÷ 75%</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực hơi : 700 ÷ 1060hPa</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | 2021-04-27 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | 2021-04-27
2719 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần loại 1 chóa | SSI-4H | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 103000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-11 | 2022-05-11 | <p><strong>ĐÈN MỔ TREO TRẦN LOẠI 1 CHÓA</strong></p><p><strong>Model: SSI-4H </strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: SUMIT</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: ẤN ĐỘ</strong></p> | <p><span style="color: black;">- Đầu đèn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Tay nắm tiệt trùng: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Cánh tay: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Mặt bích: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Dây nguồn: 01 cái</span></p> |  | <p>- Đèn thiết kế hiện đại, đẹp mắt và khoa học</p><p><span style="color: black;">-</span> Đây là đèn mổ LED một chóa (4 cánh) cao cấp với cường độ ánh sáng 160.000 lux/chóa</p><p><span style="color: black;">-</span> Tuổi thọ bóng: <span style="color: black;">&gt;50.000 giờ (hơn 10 giờ)</span></p><p>- Đầu đèn phát ra ánh sáng có màu tự nhiên và tương tự như ánh sáng ban ngày.</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-11 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-12
2720 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | THIẾT BỊ LASER ĐIỀU TRỊ | LUMIX® C.P.S. | Fisioline S.R.L | Italy | Fisioline S.R.L | Italy | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | Italy | Nhóm 3 |  |  | 710000000 | t | Cái | true | 2021-03-23 | 2022-03-23 | <p>15W&nbsp;300W&nbsp;910nm&nbsp;810nm&nbsp;980nm&nbsp;1064nm&nbsp;650nm&nbsp;</p> | <p> 15W&nbsp; 300W&nbsp; 910nm&nbsp; 810nm&nbsp; 980nm&nbsp; 1064nm&nbsp; 650nm&nbsp;</p> | <p> 15W&nbsp; 300W&nbsp; 910nm&nbsp; 810nm&nbsp; 980nm&nbsp; 1064nm&nbsp; 650nm&nbsp;</p> | <p> 15W&nbsp; 300W&nbsp; 910nm&nbsp; 810nm&nbsp; 980nm&nbsp; 1064nm&nbsp; 650nm&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-23 | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-29
2721 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS500M hai cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS500M | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 2000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy nén khí tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp: 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
2722 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | BỘ NỘI SOI XẺ NIỆU ĐẠO | HOPKINS | Karl Storz SE & Co. KG | Đức,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 1800000000 | t | Bộ | true | 2020-11-30 | 2021-02-28 | <p>Dụng cụ phẫu thuật nội soi xẻ lạnh niệu đạo</p> | <p>﻿Ống soi quang học HOPKINS® 0°, 4 mm, 30 cm</p><p>Ống soi quang học HOPKINS® 30°, 4 mm, 30 cm</p><p>Vỏ ngoài phẫu thuật SACHSE</p><p>Nòng trong đầu tù, dùng cho 27068D</p><p>Cầu nối ống soi quang học</p><p>Vỏ ngoài bổ sung</p><p>Vỏ ngoài bổ sung</p><p>Dao xẻ lạnh, lưỡi tròn</p><p>Dao xẻ lạnh, lưỡi thẳng</p><p>Tay cắt nội soi</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa dùng tiệt trùng</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa, 530x250x145mm</p><p>Kẹp gắp KELLY loại CLICKLINE</p><p>Kẹp gắp loại CLICKLINE</p><p>Kẹp phẫu tích RoBi® KELLY</p><p>Kẹp phẫu tích MOLZONI</p><p>Kẹp phẫu tích ROBI</p> |  | <p>Bộ nội soi xẻ niệu đạo, ứng dụng trong phẫu thuật nội soi niệu đạo</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30
2723 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp cực đại để bàn 500-WD cao cấp dành cho phòng khám và bác sĩ chuyên khoa của ALPK2 | 500-WD | Tanaka Sangyo Co., Ltd | Nhật Bản | Tanaka Sangyo Co., Ltd | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2900000 | t | Bộ | false | 2021-04-16 | 2022-04-16 | <p><strong>Tên sản phẩm: Máy đo huyết áp cực đại để bàn 500-WD cao cấp dành cho phòng khám và bác sĩ chuyên khoa của ALPK2</strong></p><p><strong>Mã sản phẩm:&nbsp;500-WD</strong></p><p><strong>Nhãn hiệu: ALPK2 </strong></p><p><strong>Nhà sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản </strong></p><p><strong>Xuất xứ: Nhật</strong></p><p><strong>Chứng nhận: ISO 13485, EC TUV</strong></p> | <p><strong>Bộ sản phẩm tiêu chuẩn bao gồm: </strong></p><p>&nbsp;- 01 Túi hơi</p><p>-&nbsp;01 Đồng hồ đo cực đại</p><p>-&nbsp;01 Quả bóp bóng kèm van xả</p><p>Cách tự kiểm soát huyết áp của bản thân đặc biệt đối với những người có tiền sử bệnh huyết áp hay người già có nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp, cần phải có máy đo huyết áp tại nhà để tự kiểm soát sự tăng giảm bất ngờ của huyết áp, phòng tránh các nguy cơ tai biến do huyết áp gây ra như tai biến mạch máu não, đột quỵ, v.v…</p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật: </strong></p><p>•&nbsp;Nguyên lý: đo áp lực máu theo phương pháp đo gián tiếp</p><p>•&nbsp;Khoảngđo: từ 20 đến 300mmHg</p><p>•&nbsp;Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không</p><p>•&nbsp;Độ chính xác: +/- 3mmHg</p><p>•&nbsp;Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi bên trong, quả bóp bóng chuẩn có van điều chỉnh&nbsp;</p><p>•&nbsp;Trọng lượng: 1.1Kg</p><p>•&nbsp;Quy cách đóng gói: 12 cái/thùng.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | 2021-04-16 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | 2021-04-16
2724 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu tích | BD191R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 9884545 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích không chấn thương</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2725 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính loup phẫu thuật 2112-P-1022 | 2112-P-1022 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 15500000 | t | Cái | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p> Kính loup phẫu thuật 2112-P-1022 (độ phóng đại 3.0x, khoảng cách làm việc 34cm)</p><p> SuperVu Loupes, 3.0x @ 34cm, soft case, caps, flip lever and lens cloth</p> | <p> Kính loup phẫu thuật 2112-P-1022 (độ phóng đại 3.0x, khoảng cách làm việc 34cm)</p><p> SuperVu Loupes, 3.0x @ 34cm, soft case, caps, flip lever and lens cloth</p> |  | <p> Kính loup phẫu thuật 2112-P-1022 (độ phóng đại 3.0x, khoảng cách làm việc 34cm)</p><p> SuperVu Loupes, 3.0x @ 34cm, soft case, caps, flip lever and lens cloth</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
2726 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC271R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 7851932 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật Metzenbaum, cong, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
2727 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi khí phế quản | Ống nội soi khí phế quản video | BF-1TQ170 | Aizu Olympus Co., Ltd | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 785000000 | t | Ống | true | 2021-02-18 | 2021-05-18 | <p>Ống nội soi phế quản video</p><p>Model: BF-1TQ170</p><p>Hãng sản xuất: Olympus</p><p>Xuất xứ: Nhật Bản</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao, áp dụng cho lỗi của nhà sản xuất</li><li>Lắp đắt, bàn giao, bảo trì, và hướng dẫn sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-02-18 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-02-18
2728 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | THIẾT BỊ LASER ĐIỀU TRỊ | LUMIX® C.P.S. | Fisioline S.R.L | Italy | Fisioline S.R.L | Italy | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | Italy | Nhóm 3 |  |  | 425000000 | t | Cái | true | 2021-03-23 | 2022-03-23 | <p>7W&nbsp;300W&nbsp;910nm&nbsp;810nm&nbsp;&nbsp;&nbsp;650nm&nbsp;</p> | <p> 7W&nbsp; 300W&nbsp; 910nm&nbsp; 810nm&nbsp; &nbsp; &nbsp; 650nm&nbsp;</p> | <p> 7W&nbsp; 300W&nbsp; 910nm&nbsp; 810nm&nbsp; &nbsp; &nbsp; 650nm&nbsp;</p> | <p> 7W&nbsp; 300W&nbsp; 910nm&nbsp; 810nm&nbsp; &nbsp; &nbsp; 650nm&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-23 | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-29
2729 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy cấy máu tự động | Máy cấy máu để phát hiện nhanh vi khuẩn | BD BACTEC FX BOTTOM | Becton, Dickinson and Company | Mỹ | Becton, Dickinson and Company | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 2200000000 | t | Bộ | true | 2021-04-27 | 2021-06-27 | <p>Máy cấy máu 200 vị trí</p> | <p>Máy chính: 01 bộ</p><p>Phụ kiện đi kèm máy: 01 bộ</p> |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng chính: phát hiện nhanh vi khuẩn và nấm từ mẫu lâm sàng.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguyên tắc: Dựa vào sự gia tăng tín hiệu huỳnh quang gây ra bởi sự gia tăng nồng độ CO2 do vi sinh vật sử dụng trong quá trình trao đổi chất.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất máy: 200 vị trí ủ chai</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Một hệ thống bao gồm 02 hộc kéo, mỗi hộc có chứa 100 vị trí đặt chai cấy.</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-04-27 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-04-27
2730 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu tích | BC061R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1418300 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích, mảnh, cong, mũi nhọn/nhọn, dài 110mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2731 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính loup phẫu thuật 2112-P-1023 | 2112-P-1023 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 15500000 | t | Cái | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p> Kính loup phẫu thuật 2112-P-1023 (độ phóng đại 3.0x, khoảng cách làm việc 42cm)</p><p><br></p><p> SuperVu Loupes, 3.0x @ 42cm, soft case, caps, flip lever and lens cloth</p> | <p> Kính loup phẫu thuật 2112-P-1023 (độ phóng đại 3.0x, khoảng cách làm việc 42cm)</p><p><br></p><p> SuperVu Loupes, 3.0x @ 42cm, soft case, caps, flip lever and lens cloth</p> |  | <p> Kính loup phẫu thuật 2112-P-1023 (độ phóng đại 3.0x, khoảng cách làm việc 42cm)</p><p><br></p><p> SuperVu Loupes, 3.0x @ 42cm, soft case, caps, flip lever and lens cloth</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
2732 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu trong phẫu thuật | BH120R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1337303 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu Halsted (Mosquito), mảnh, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 125mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>&nbsp;Kẹp động mạch Kelly,&nbsp;mảnh, cong</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2733 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | Máy đo thính lực | MA42 | MAICO Diagnostics GmbH | Ba Lan | MAICO Diagnostics GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Dịch vụ Trợ Thính Quang Đức | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 421000000 | t | Bộ | true | 2021-07-09 | 2022-07-09 | <p>Máy đo thính lực </p> | <p>Thân máy MA42: 1 cái</p><p>Tai nghe đường khí: 1 cái</p><p>Tai nghe đường xương: 1 cái</p><p>Nút bấm phản hồi tín hiệu của bệnh nhân: 1 cái</p><p>Dây nguồn: 1 sợi</p> | <p>Thân máy MA42: 1 cái</p><p>Tai nghe đường khí: 1 cái</p><p>Tai nghe đường xương: 1 cái</p><p>Tai nghe tần số cao: 1 cái</p><p>Nút bấm phản hồi tín hiệu của bệnh nhân: 1 cái</p><p>Loa đo FF: 1 bộ</p><p>VRA: 1 bộ</p><p>Dây nguồn: 1 sợi</p><p>Phần mềm quản lý dữ liệu: 1 bộ</p> | [6 empty] | Công ty TNHH Dịch vụ Trợ Thính Quang Đức | 2021-07-09 | Công ty TNHH Dịch vụ Trợ Thính Quang Đức | 2021-07-09
2734 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo thị trường tự động | Máy đo thị trường HFA Model 840 và phụ kiện | HFA Model 840 | Carl Zeiss Meditec Inc. | Mỹ | Carl Zeiss Meditec Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 1000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo thị trường theo dõi diễn tiến của thì trường mắt</p> | <p>Thân máy chính HFA 840 màn hình cảm ứng tích hợp: 01 cái<br /> Tích hợp các phần mềm theo máy: SFA, GHT, VFI, GPA, GPA hỗn hợp : 01 bộ<br /> Nút bấm phản hồi cho bệnh nhân: 01 cái<br /> Bàn đặt máy : 01 cái</p> |  | <p>Đặc tính kiểm tra<br /> Kiểm tra hoàn toàn tới góc 90 độ<br /> Thời gian kích thích: 200 ms<br /> Khoảng cách trường nhìn: 30cm<br /> Độ chiếu sáng nền: 31,5 ASB<br /> Chức năng kiểm tra thị trường động<br /> Kiểu điểm thử/kích thích:&nbsp;<br /> Trắng/ Trắng<br /> Đỏ hoặc xanh dương trên nền trắng<br /> Kiểm soát định thị:<br /> Theo dõi điểm mù theo phương pháp Heijl-Krakau<br /> Theo dõi mắt bằng video<br /> theo dõi chuyển động của chuyển động của đầu<br /> Theo dõi chuyển dộng của mắt.<br /> Chức năng kiểm tra độ nhạy của trung tâm hoàng điểm<br /> Tự động đo khoàng cách đồng tử</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
2735 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT111R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 948532 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh vết thương và khí quản, loại nhỏ, cong, 1 răng, nhọn, dài 165mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh mạch máu vết thương</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2736 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS400M hai cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS400M | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 1800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy nén khí tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp: 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
2737 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung kéo xương Inox | PN89 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm null |  |  | 2640000 | t | Bộ | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>Khung kéo xương Inox</p> | <p>- Khung Inox&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- chỗ nâng đỡ chân bằng simily</p><p>- Kích thước : D106xR45xC60cm (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;* Linh kiện : Tạ gang 15kg, gá để tạ inox, dây, mócS</p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>Khung kéo xương Inox</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung sườn Inox. Chổ nâng đỡ chân bằng simily</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước : D106xR45xC60cm (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Dùng để nắn - kéo xương trong chỉnh hình .</p><p><strong>Cấu hình :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gọng khung kéo xương: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Móc chữ S: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gá để tạ&nbsp;inox: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây dù : 1 dây</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tạ gang 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg: Mỗi loại 1 cái.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
2738 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC100R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1109700 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích, thẳng, mũi nhọn/nhọn, dài 90mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2739 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần loại 2 chóa | SSI-505P | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 193000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-11 | 2022-05-11 | <p><strong>ĐÈN MỔ TREO TRẦN LOẠI 2 CHÓA</strong></p><p><strong>Model: SSI-505P</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: SUMIT</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: ẤN ĐỘ</strong></p> | <p><span style="color: black;">- Đầu đèn: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Tay nắm tiệt trùng: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Cánh tay: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Mặt bích: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Dây nguồn: 01 cái</span></p> |  | <p><span style="color: black;">-</span> Đèn thiết kế hiện đại, đẹp mắt và khoa học</p><p><span style="color: black;">-</span>Đây là đèn mổ LED hai chóa (loại 5 cánh/chóa) cao cấp với cường độ ánh sáng ≥ 150.000 lux/chóa</p><p><span style="color: black;">-</span> Tuổi thọ bóng: <span style="color: black;">&gt;50.000 giờ (hơn 10h giờ)</span></p><p>- Đầu đèn phát ra ánh sáng có màu tự nhiên và tương tự như ánh sáng ban ngày.</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-11 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-12
2740 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo nhãn áp | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc NT-530 | NT-530 | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-03-31 | <p>Máy đo nhãn áp không tiếp xúc NT-530</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-20
2741 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh âm sâu: | Tủ lạnh âm sâu | LTU40S | Infrico Medcare | Tây Ban Nha | Infrico Medcare | Tây Ban Nha | ["2021"] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | Tây Ban Nha | Nhóm null |  |  | 223742000 | t | Cái | false | 2021-05-19 | 2022-05-19 | <p><strong>Tủ Đông</strong></p><p><strong>Model: LTUF40S</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: </strong>Infrico - Tây Ban Nha</p> | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>–&nbsp;Thể tích: 400 lít</p><p>–&nbsp;Khoảng nhiệt độ: -20 đến -40<sup>0</sup>C</p><p>–&nbsp;Kích thước ngoài: rộng 670 x sâu 720 x cao 1963 mm</p><p>–&nbsp;Kích thước trong: rộng 520 x sâu 484 x cao 1337 mm</p><p>–&nbsp;Độ dày cách nhiệt: 50 mm</p><p>–&nbsp;Cấu tạo bên ngoài: thép mạ phủ nhựa trắng</p><p>–&nbsp;Cấu tạo bên trong: thép mạ phủ nhựa trắng</p><p>–&nbsp;Số ngăn kéo: 7</p><p>–&nbsp;Kích thước ngăn kéo: rộng 452 x sâu 423 mm</p><p>–&nbsp;Chất liệu ngăn kéo: thép mạ phủ Epoxy</p><p>–&nbsp;Cửa thường</p><p>–&nbsp;Có khóa</p><p>– Cổng kết nối USB</p><p>– Chế độ ghi dữ liệu</p><p>–&nbsp;Pin dự phòng cảnh báo</p><p>– Cảm biến nhiệt độ phòng</p><p>– Bộ điều khiển Digital Plus</p><p>–&nbsp;Tác nhân làm lạnh: R290</p><p>–&nbsp;Công suất: 576 W</p><p>–&nbsp;Nguồn điện: 230 V/50 Hz</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>–&nbsp;Thể tích: 400 lít</p><p>–&nbsp;Khoảng nhiệt độ: -20 đến -40<sup>0</sup>C</p><p>–&nbsp;Kích thước ngoài: rộng 670 x sâu 720 x cao 1963 mm</p><p>–&nbsp;Kích thước trong: rộng 520 x sâu 484 x cao 1337 mm</p><p>–&nbsp;Độ dày cách nhiệt: 50 mm</p><p>–&nbsp;Cấu tạo bên ngoài: thép mạ phủ nhựa trắng</p><p>–&nbsp;Cấu tạo bên trong: thép mạ phủ nhựa trắng</p><p>–&nbsp;Số ngăn kéo: 7</p><p>–&nbsp;Kích thước ngăn kéo: rộng 452 x sâu 423 mm</p><p>–&nbsp;Chất liệu ngăn kéo: thép mạ phủ Epoxy</p><p>–&nbsp;Cửa thường</p><p>–&nbsp;Có khóa</p><p>– Cổng kết nối USB</p><p>– Chế độ ghi dữ liệu</p><p>–&nbsp;Pin dự phòng cảnh báo</p><p>– Cảm biến nhiệt độ phòng</p><p>– Bộ điều khiển Digital Plus</p><p>–&nbsp;Tác nhân làm lạnh: R290</p><p>–&nbsp;Công suất: 576 W</p><p>–&nbsp;Nguồn điện: 230 V/50 Hz</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-19 | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-19
2742 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính loup phẫu thuật 2112-P-1050 | 2112-P-1050 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 27500000 | t | Cái | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p> Kính loup phẫu thuật 2112-P-1050 (độ phóng đại 3.0x, loại Hi-Res, khoảng cách làm việc 34cm)</p><p><br></p><p> SuperVu Hi-Res Loupes, 3.0x @ 34cm, soft case, caps, flip lever and lens cloth</p> | <p> Kính loup phẫu thuật 2112-P-1050 (độ phóng đại 3.0x, loại Hi-Res, khoảng cách làm việc 34cm)</p><p><br></p><p> SuperVu Hi-Res Loupes, 3.0x @ 34cm, soft case, caps, flip lever and lens cloth</p> |  | <p> Kính loup phẫu thuật 2112-P-1050 (độ phóng đại 3.0x, loại Hi-Res, khoảng cách làm việc 34cm)</p><p><br></p><p> SuperVu Hi-Res Loupes, 3.0x @ 34cm, soft case, caps, flip lever and lens cloth</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
2743 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT007R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 1286912 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh vết thương Senn-Miller (Baby), đầu nhọn/tù, 1 đầu có 3 răng tù, dài 155mm, kích thước 2 đầu 8 x 7mm, 22 x 7mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tổ chức Langebeck-Mannerfelt&nbsp;(Modif.)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2744 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu tích | BC061R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1418300 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích, mảnh, cong, mũi nhọn/nhọn, dài 110mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2745 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm cầm tay | Lumify | Philips Ultrasound Inc. | Mỹ | Philips Ultrasound Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 650000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p>Thiết bị mới 100%</p> |  |  | <p>thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04
2746 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung | Clineb Pro | CA-MI S.R.L. | Italy | CA-MI S.R.L. | Italy | ["2020"] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân |  | Nhóm 3 |  |  | 5500000 | t | Cái | true | 2021-05-28 | 2021-09-30 | <p>CLINEB là máy xông khí dung chuyên nghiệp với máy nén vận hành bằng píttông hiệu suất cao.&nbsp;</p> | <p>- Máy chính</p><p>- Bộ phun khí dung HI-4 Jet&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Ống ngậm miệng&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Ống thông mũi (không xâm lấn)&nbsp;&nbsp;</p><p>- Mask thở cho người lớn với dây co giãn&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Mask thở cho trẻ em với dây co giãn&nbsp;&nbsp;</p><p>- Ống dẫn khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Dây nguồn với phích cắm Schuko</p> |  | <p>Máy nén:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Bơm pittông không dầu và không cần bảo dưỡng</p><p>Nguồn vào&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>230V – 50Hz </p><p>Áp suất dòng khí thổi tối đa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>3.0 bar – 43.5 psi – 300 kPa</p><p>Áp suất hoạt động&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>0.95 bar – 13.7 psi – 95 kPa</p><p>Tốc độ phun<span style="color: red;"> </span>dẫn khí tối đa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>16 lít/phút</p><p>Tốc độ khí hoạt động&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>8,0 lít/phút</p><p>Mức độ ồn (tiêu chuẩn EN 13544-1) &nbsp;</p><p>Khoảng 60 dBA</p><p>Tốc đọ phun với 2ml dung dịch </p><p>Pos. I (đóng kín)&nbsp;&nbsp;Pos. II&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pos. III &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pos. IV</p><p>0,40 ml &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,60 ml&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,70 ml&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,80 ml</p><p>MMAD theo tuân theo tiêu chuẩn EN 13544-1&nbsp;&nbsp;</p><p>Pos. I (đóng kín)&nbsp;&nbsp;Pos. II&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pos. III &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pos. IV</p><p>3,32 mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4,07 mm&nbsp;&nbsp;4,13 mm&nbsp;4,18 mm</p><p>Chu trình hoạt động: </p><p>Liên tục</p><p>Trọng lượng:&nbsp;&nbsp;</p><p>2,20 kg</p><p>Kích thước (thân máy): &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>23 x 19 x 25 cm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2021-05-28 | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2021-05-28
2747 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV074R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 7045592 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh tự giữ Weitlaner, 3x4 răng tù, dài 130mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tự giữ Wullstein, gập góc, 3x3 răng nhọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2748 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC101R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1239300 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích, cong, mũi nhọn/nhọn, dài 90mm</p> | <p>Theo Catalogue</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2749 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | THIẾT BỊ SÓNG NGẮN TRỊ LIỆU. | CRG 802 | Chirag Meditech PVT. Ltd. | Ấn Độ | Chirag Meditech PVT. Ltd. | Ấn Độ |  | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 150500000 | t | Bộ | true | 2021-04-27 | 2022-04-27 | <p><strong>Tính năng&nbsp;:</strong></p><p><strong style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số làm việc 27,12 MHz.</strong></p><p><strong style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất đầu ra 500 watt.</strong></p><p><strong style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hẹn giờ kỹ thuật số thanh lịch với các công tắc điều khiển cảm ứng ngón tay.</strong></p><p><strong style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy thiết kế gọn &amp; bắt mắt trên bánh xe di chuyển và các điện cực Disc mới nhất.</strong></p><p><strong style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Âm thanh báo sau thời gian điều trị đặt trước.</strong></p><p><strong style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quạt làm mát tốc độ cao bên trong để làm mát ống và máy chính.</strong></p><p><strong style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực pad silicon mới nhất.</strong></p><p><strong style="color: black;">Thiết bị được lắp ráp với cáptruyền dẫn đặc biệt</strong></p> | <p><strong>Cấu hình</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>01</strong> Hệ thiết bị nền với 4 bánh xe di chuyển (Shortwave Diathermy – CRG 802)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>01</p><p> Cặp điện cực và dây dẫn điện cực.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>01 </p><p>Đèn thử sóng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>02 </p><p>Cáp kết nối đầu phát</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>01 </p><p>Cặp đầu phát</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>01 </strong>Cầu chì</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>01 </strong>Dây nguồn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>01 </strong>Dụng cụ tháo mở bảo dưỡng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>01 </strong>Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt</p> |  | <p><br></p><p><strong>III. Thông số kỹ thuật</strong></p><p>-&nbsp;Đầu ra điện áp tối đa&nbsp;: 500W</p><p>- &nbsp;Nguồn cung cấp&nbsp;: 230 A.C. 50 Hz</p><p>- &nbsp;Điện năng tiêu thụ tối đa&nbsp;: 500mA</p><p>- &nbsp;Tần số phát&nbsp;: 27.12 MHz</p><p>- &nbsp;Bước sóng&nbsp;: 11,06 m.</p><p>- &nbsp;Kích thước: Dài 18,5 X Rộng 14 X Cao 32 inch</p><p>- &nbsp;Trọng lượng&nbsp;: 40 Kg.</p><p>- &nbsp;Kích thước bánh xe&nbsp;: 2 inch</p><p>- &nbsp;Cài đặt thời gian&nbsp;: 01 - 99 phút</p><p>- Âm thanh thông báo khi kết thúc điều trị&nbsp;</p><p>- &nbsp;Màn hình hiiển thị kỹ thuật số cho đếm thời gian</p><p>- &nbsp;Đèn nháy đếm thời gian trên bảng điều khiển.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-04-27 | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-04-27
2750 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần loại 2 chóa | SSI-404P | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop |  | Nhóm 6 |  |  | 175000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-11 | 2022-05-11 | <p><strong>ĐÈN MỔ TREO TRẦN LOẠI 2 CHÓA</strong></p><p><strong>Model: SSI-404P</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: SUMIT</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: ẤN ĐỘ</strong></p> | <p><span style="color: black;">- Đầu đèn: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Tay nắm tiệt trùng: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Cánh tay: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Mặt bích: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Dây nguồn: 01 cái</span></p> |  | <p><span style="color: black;">-</span> Đèn thiết kế hiện đại, đẹp mắt và khoa học</p><p><span style="color: black;">-</span> Đây là đèn mổ LED hai chóa (loại 4 cánh/ chóa) cao cấp với cường độ ánh sáng ≥ 135.000 lux/chóa</p><p><span style="color: black;">-</span> Tuổi thọ bóng: <span style="color: black;">&gt;50.000 giờ (hơn 10h giờ)</span></p><p>- Đầu đèn phát ra ánh sáng có màu tự nhiên và tương tự như ánh sáng ban ngày.</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-11 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-12
2751 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo chức năng hô hấp | HI-801 | CHEST M.I. INC | Nhật Bản | CHEST M.I. INC | Nhật Bản | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-14 | 2021-12-31 | <h4 class="ql-align-justify">Máy đo chức năng hô hấp</h4><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Để phát hiện các triệu chứng như ho, ho đờm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Để kiểm tra phổi những người nghiện thuốc lá hay công nhân tại các nhà máy</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Để chẩn đoán bệnh viêm phổi mãn tính, bệnh hen, bệnh khó thở, chứng suy tim</p><p class="ql-align-justify"><strong>Tất cả trong một máy đo chức năng hô hấp:</strong></p><p class="ql-align-justify"> Màn hình LCD màu 10.4 inch, máy in trong máy và thẻ nhớ CF </p><h5 class="ql-align-justify">Các chức năng mở rộng</h5><p class="ql-align-justify">Có thể lựa chọn thêm các chức năng : Độ cản của đường hô hấp, độ cản ở đường mũi, áp lực đường thở, nồng độ ô xy bão hoà trong máu SPO2..</p><p class="ql-align-justify"><strong>Chẩn đoán bệnh viêm phổi mãn tính:</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân loại bệnh viêm phổi mãn tính theo cấp độ giúp các bác sĩ đưa ra các phương pháp chữa trị hợp lý cho từng giai đoạn bệnh của bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Phát hiện sớm bệnh viêm phổi mãn tính</strong></p><p class="ql-align-justify">Máy đo chức năng hô hấp đạt tiêu chuẩn cao và hiệu quả khi đo giới hạn đường thở.</p><p class="ql-align-justify">Để giúp phát hiện sớm những trường hợp nhiễm bệnh, nên sử dụng máy đo chức năng hô hấp cho bệnh nhân bị ho kinh niên hoặc ho đờm và có thời gian dài hút thuốc, do hít bụi hoặc tiếp xúc với hoá chất khi làm việc, khói do nấu ăn, và các nhiên liệu đốt v..v..), ngay cả khi họ không bị khó thở”.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p><strong>I. Cấu hình </strong></p><p>- Máy chính với màn hình LCD và máy in nhiệt gắn trong: 01 bộ</p><p>- Đầu sensor lưu lượng: 01 cái</p><p>- Tay cầm sensor lưu lượng: 01 cái</p><p>- Ống ngậm miệng bằng giấy: 100 cái</p><p>- Sách hướng dẫn sử dụng: 1 bộ</p><p><br></p> |  | <p><strong>II. Cấu hình kỹ thuật</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình tinh thể lỏng màu &nbsp;10.4” </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phát hiện lưu lượng:&nbsp;&nbsp;Bộ cảm nhận sensor lưu lượng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giới hạn lưu lượng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;từ ±0.05 đến &nbsp;± 14 L/S</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phát hiện thể tích:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân tích lưu lượng </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giới hạn thể tích:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;từ ± 0.01 đến &nbsp;± 10.0L</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác thể tích: &nbsp;±3% hoặc &nbsp;± 0.05L </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In nhiệt khổ rộng giấy 110mm </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số liệu lưu trong thẻ nhớ: 1000 bệnh nhân</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có máy in nhiệt gắn trong</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các thông số đo cơ bản</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích sống chậm: 6 thông số bao gồm SVC, IC, TV, IRV, VC/HT, ERV</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích sống gắng sức:&nbsp;45 thông số FVC, FEV0.5, FEV1.0, FEV3.0, FEV6.0, FEV0.5%,PEF time, FET, ExtrapV, ExtrapV%, FIVC, FIV0.5, FIV1.0, FIV1/FVC, ….</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông khí chủ động tối đa:&nbsp;5 thông số bao gồm MVV, TV, RR, MVV/BSA, AVI</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích phút:&nbsp;5 thông số bao gồm MV, TV, RR, BR, VR</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-05-19
2752 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang C-Arm | Veradius Unity | Veradius Unity | Philips Medical Systems Nederland B.V. | Hà Lan | Philips Medical Systems Nederland B.V. | Hà Lan |  | Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật | Hà Lan | Nhóm 1 |  |  | 7300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-07-31 | <p>Thiết bị chuyên dùng cho phòng mổ: chấn thương chẩn hình, phẫu thuật thần kinh + cột sống, phẫu thuật can thiệp mạch máu, ngoại bụng, tiết niệu</p> | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:109.16%;" width="109%"> <tbody> <tr> <td style="width:100.0%;height:2px;"> <ul> <li>Hệ thống chụp X-Quang C-Arm với đầu thu phẳng kỹ thuật số (công suất 15kW): 01 Hệ thống</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:100.0%;height:2px;"> <p><em>Các bộ phận chính bao gồm:</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:100.0%;height:2px;"> <ol> <li>Nguồn phát cao tần 15kW: 01 bộ</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td style="width:100.0%;height:2px;"> <ol> <li value="2">Bóng X quang: 01 bộ</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td style="width:100.0%;height:2px;"> <ol> <li value="3">Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td style="width:100.0%;height:2px;"> <ol> <li value="4">Bộ thu nhận ảnh Flat Detetor: 01 bộ</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td style="width:100.0%;height:2px;"> <ol> <li value="5">Cánh tay hình chữ C: 01 bộ</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td style="width:100.0%;height:2px;"> <ol> <li value="6">Bộ xử lý và lưu trữ hình ảnh: 01 bộ</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td style="width:100.0%;height:2px;"> <ol> <li value="7">Trạm hiển thị di động MVS với 2 màn hình: 01 bộ</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td style="width:100.0%;height:2px;"> <ol> <li value="8">Áo chì: 02 cái</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td style="width:100.0%;height:2px;"> <ol> <li value="9">Yếm chì: 02 cái</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td style="width:100.0%;height:2px;"> <ol> <li value="10">Kính chì: 02 cái</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td style="width:100.0%;height:2px;"> <ol> <li value="11">Găng tay chì: 02 cái</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td style="width:100.0%;height:2px;"> <ol> <li value="12">Giá treo áo chì: 02 cái</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td style="width:100.0%;height:2px;"> <ol> <li value="13">Móc treo áo chì: 02 cái</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td style="width:100.0%;height:2px;"> <ol> <li value="14">Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và HDSD nhanh tiếng Việt: 01 bộ</li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật | 2020-11-14 | Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật | 2020-11-14
2753 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo khúc xạ | Máy đo khúc xạ, độ cong giác mạc tự động ARK-1 | ARK-1 | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 369000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-18 | 2021-03-31 | <p>Máy đo khúc xạ, độ cong giác mạc tự động ARK-1 và phụ kiện</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-20
2754 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện cơ | Máy điện cơ | Máy đo điện cơ 4 kênh UltraPro S100 | UltraPro S100 | Natus Medical Incorporated | Đan Mạch,Mỹ | Natus Medical Incorporated | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 1566080000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-16 | 2022-04-16 | <p>- Hệ thống máy đo điện cơ 4 kênh UltraPro S100 bao gồm hệ thống phần cứng nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển bằng xe đẩy hoặc bằng vali kéo, cùng với hệ thống phần mềm đo điện cơ từ cơ bản đến nâng cao.</p><p><strong>-</strong> Thân máy chính tích hợp loa âm thanh, nút điều khiển, bộ kích thích điện và các kết nối cần thiết khác như: Bàn đạp chân, tay cầm, tai nghe, kính Led...</p><p>- Phần mềm điện cơ tích hợp chương trình đo dẫn truyền thần kinh (NCS), Đo điện cơ kim (EMG), Đo điện thế gợi (EP), và các chương trình khác tùy người dùng lựa chọn.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-04-16 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-04-16
2755 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích nước tiểu | Urit-560 | Urit Medical Electronic Co., Ltd. | Trung Quốc | Urit Medical Electronic Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị An Việt | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 85000000 | t | Chiếc | false | 2021-04-27 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">Máy phân tích nước tiểu</strong></p><p><span style="color: black;">Model: </span><strong style="color: black;">Urit-560 </strong></p><p><span style="color: black;">Hãng:</span><strong style="color: black;"> Urit - Trung Quốc</strong></p><p><span style="color: black;">Nước sản xuất:</span><strong style="color: black;"> Trung Quốc</strong></p><p><span style="color: black;">Tiêu chuẩn chất lượng:</span><strong style="color: black;"> ISO13485:2016</strong></p><p><span style="color: black;">Hàng mới:</span><strong style="color: black;"> 100%</strong></p><p><span style="color: black;">Năm sản xuất:</span><strong style="color: black;"> 2020 trở về sau</strong></p><p><span style="color: black;">Phân nhóm theo thông tư 14/2020/TT-BYT: </span><strong style="color: black;">Nhóm 6 </strong></p><p><span style="color: black;">Phân loại theo thông tư 36/2016/NĐ-CP: </span><strong style="color: black;">Loại B</strong></p> | [8 empty] | Công ty TNHH thiết bị An Việt | 2021-04-27 | Công ty TNHH thiết bị An Việt | 2021-04-27
2756 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần loại 2 chóa | SSI-404H | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 195000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-11 | 2022-05-11 | <p><strong>ĐÈN MỔ TREO TRẦN LOẠI 2 CHÓA</strong></p><p><strong>Model: SSI-404H</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: SUMIT</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: ẤN ĐỘ</strong></p> | <p><span style="color: black;">- Đầu đèn: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Tay nắm tiệt trùng: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Cánh tay: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Mặt bích: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Dây nguồn: 01 cái</span></p> |  | <p><span style="color: black;">-</span> Đèn thiết kế hiện đại, đẹp mắt và khoa học</p><p><span style="color: black;">-</span> Đây là đèn mổ LED hai chóa (loại 4 cánh/ chóa) cao cấp với cường độ ánh sáng ≥ 160.000 lux/chóa</p><p><span style="color: black;">-</span> Tuổi thọ bóng: <span style="color: black;">&gt;50.000 giờ (hơn 10h giờ)</span></p><p>- Đầu đèn phát ra ánh sáng có màu tự nhiên và tương tự như ánh sáng ban ngày.</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-11 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-12
2757 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị Laser He-Ne 30mW trị liệu | KC01-06/95LP | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 62000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-06 | 2021-11-10 | <p><strong>Các chuyên khoa sử dụng: </strong></p><p>+ Nhãn khoa:. Viêm giác mạc.. Chắp lẹo ngày đầu tiên</p><p>+ Da liễu: Zona, loét loạn dưỡng. Loét ổ gà, eczema. Viêm đa thần kinh</p><p>+ Chấn thương:. Đau khớp hư sụn, giãn đốt sống, Thoái hóa xương khớp, viêm xương sau chấn thương biến dạng, cốt tủy viêm sau chấn thương biến dạng, cốt tủy viêm sau chấn thương, Viêm đa khớp dạng thấp</p><p>+ Sản phụ khoa : Viêm lộ tuyến cổ tử cung, Viêm âm đạo, Viêm tuyến bectolin</p><p>+ Tim mạch. Dùng phương pháp nội tĩnh mạch và chiếu vùng xoang cảnh kếp hợp với thuốc chuyên khoa, Viêm tắc tĩnh mạch chi. Nhồi máu cơ tim cấp, cao huyết áp, tai biến mạch máu não, suy mạch vành nhẹ</p><p>+ Tai mũi họng. Viêm xoang dị ứng, viêm sụn vành tai. Viêm xoang, viêm ống tai ngoài lan tỏa. Viêm tai giữa, nhọt tiền đình mũi. Viêm họng đỏ, viêm Amidale cấp</p><p>+ Răng miệng: Nha chu viêm, apxe lợi. Viêm niêm mạc, viêm khớp thái dương hàm. Apsto, liken môi.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-06 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2021-05-28
2758 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy định danh vi khuẩn | Máy chấn đoán nhiễm khuẩn Helibacter Pylori | HUBT-20P | Shenzhen Zhonghe Headway Bio-Sci & Tech Co.ltd | Trung Quốc | Shenzhen Zhonghe Headway Bio-Sci & Tech Co.ltd | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-15 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Máy chẩn đoán nhiễm khuẩn Helicobacter Pylori – Model HUBT-20P là một thiết bị với công nghệ tiên tiến được sử dụng trong Y học để phát hiện vi khuẩn H.Pylori lây nhiễm trong dạ dày của bênh nhân</span></p> | <p>Thông số điện</p><p> Nguồn điện áp: a.c. 230V 50 / 60Hz</p><p> Công suất &lt;30VA</p><p> Ống bảo vệ 2 × F2.5AL250V</p> |  | <p>Kích thước (L × W × H)</p><p>32 ㎝ × 30 ㎝ × 28 ㎝</p><p>Khối lượng tịnh</p><p>13.5kg</p><p>Số seri: nằm ở mặt sau của máy</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia | 2021-03-12 | Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia | 2021-03-15
2759 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị laser He-Ne chiếu ngoài 50mW | HL-1100S | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam |  | Trung tâm Công nghệ Laser |  | Nhóm null |  |  | 82000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-11-10 | <p>Thiết bị Laser He-Ne chiếu ngoài 50mW, model: HL-1100S sử dụng đặc tính đơn sắc và kết hợp cao của chùm tia laser He-Ne vùng ánh sáng đỏ bước sóng 632 nm <strong><em>có tác dụng kích thích sinh học, giảm đau, chống viêm, tăng sinh tế bào</em></strong>. Thiết bị có phạm vi ứng dụng rộng rãi trong y tế ở nhiều chuyên khoa khác nhau như:&nbsp;lý liệu và da liễu, răng-hàm-mặt, tai-mũi-họng, khoa bỏng, các bệnh về tim mạch, các chuyên khoa khác như ngoại khoa, nội khoa, sản phụ khoa, châm cứu, chấn thương chỉnh hình...</p> | <ul> <li>Thân máy chính: 01cái</li> <li>Dây điện nguồn: 01cái</li> <li>Dây quang dẫn: 01 cái</li> <li>Chìa khoá: 02 cái</li> <li>Cầu chì dự phòng: 02 cái</li> <li>Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</li> </ul> |  | <ul> <li>Bước sóng laser: 632.8 nm</li> <li>Công suất phát laser: 50 mW</li> <li>Điều khiển: Bằng vi điều khiển</li> <li>Cơ chế dẫn tia : Bằng dây quang dẫn</li> <li>Công suất tiêu thụ: 60W max</li> <li>Điện áp mồi: 9,1kV</li> <li>Nguồn nuôi: AC 220V, 50 Hz</li> <li>Điều kiện môi trường: T &lt; 40<sup>0</sup>C,&nbsp; H &lt; 80%</li> </ul> | [5 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-06 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2021-05-28
2760 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị laser He-Ne chiếu ngoài 15mW | HL-1100S | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 70000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-11-10 | <p>Thiết bị Laser He-Ne chiếu ngoài 15mW, model: HL-1100S do Trung tâm Công nghệ Laser nghiên cứu chế tạo là hệ thiết bị laser chiếu ngoài, có tác dụng: giảm đau, chống viêm, tăng sinh tế bào. Thiết bị được ứng dụng rộng rãi trong y tế ở nhiều chuyên khoa khác nhau như: răng-hàm-mặt, lý liệu, da liễu, tai-mũi-họng, các bệnh về mắt, các bệnh về tim mạch, các chuyên khoa khác như: ngoại khoa, nội khoa, sản phụ khoa, chấn thương chỉnh hình. Thiết bị có đặc tính đơn sắc và kết hợp cao, góc mở nhỏ công suất lớn điều chỉnh được, thao tác thuận tiện, độ an toàn và độ bền cao, hình thức mẫu mã đẹp.</p> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-06 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2021-05-28
2761 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo vi phẫu | FM011R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 21179437 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo vi phẫu Mueller, cong, màu xanh da trời, mũi nhọn/nhọn, cán nhựa tròn, dài 120mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2762 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC181R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 4679700 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích Reynolds, mảnh, cong, mũi tù/tù, dài 175mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2763 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC545R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1117715 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật Mayo thẳng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
2764 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện cơ | Máy điện cơ | Máy đo điện cơ 3 kênh UltraPro S100 | UltraPro S100 | Natus Medical Incorporated | Đan Mạch,Mỹ | Natus Medical Incorporated | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 1176000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-16 | 2022-04-16 | <p>- Hệ thống máy đo điện cơ 3 kênh UltraPro S100 bao gồm hệ thống phần cứng nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển bằng xe đẩy hoặc bằng vali kéo, cùng với hệ thống phần mềm đo điện cơ từ cơ bản đến nâng cao.</p><p><strong>-</strong> Thân máy chính tích hợp loa âm thanh, nút điều khiển, bộ kích thích điện và các kết nối cần thiết khác như: Bàn đạp chân, tay cầm, tai nghe, kính Led...</p><p>- Phần mềm điện cơ tích hợp chương trình đo dẫn truyền thần kinh (NCS), Đo điện cơ kim (EMG), Đo điện thế gợi (EP), và các chương trình khác tùy người dùng lựa chọn.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-04-16 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-04-16
2765 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính loup phẫu thuật 2112-P-1051 | 2112-P-1051 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 27500000 | t | Cái | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p>Kính loup phẫu thuật 2112-P-1051(độ phóng đại 3.0x, loại Hi-Res, khoảng cách làm việc 42cm)</p><p><br></p><p>SuperVu Hi-Res Loupes, 3.0x @ 42cm, soft case, caps, flip lever and lens cloth</p> | <p>Kính loup phẫu thuật 2112-P-1051(độ phóng đại 3.0x, loại Hi-Res, khoảng cách làm việc 42cm)</p><p><br></p><p>SuperVu Hi-Res Loupes, 3.0x @ 42cm, soft case, caps, flip lever and lens cloth</p> |  | <p> Kính loup phẫu thuật 2112-P-1051(độ phóng đại 3.0x, loại Hi-Res, khoảng cách làm việc 42cm)</p><p><br></p><p> SuperVu Hi-Res Loupes, 3.0x @ 42cm, soft case, caps, flip lever and lens cloth</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
2766 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị laser He-Ne nội mạch | HL-1100S | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 62000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-11-10 | <p>Thiết bị với hệ thống dây quang dẫn và kim quang cho phép đưa laser vào trong tĩnh mạch chiếu trực tiếp lên hồng cầu và bạch cầu trong máu. Hệ thống đo công suất của laser ở đầu dây quang cùng với hệ thống điều chỉnh công suất và khoảng thời gian cho phép khống chế liều lượng laser chiếu vào tĩnh mạch. Thiết bị có thể điều trị nhiều mặt bệnh và nhiều đối tượng khác nhau như: Bệnh động mạch vành, xuất huyết não, tắc mạch máu não, cơn đau thắt ngực, xơ cứng động mạch não, các di chứng sau khi tai biến mạch máu não, loạn nhip tim, cao huyết áp, đái tháo đường, viên phổi hen phế quản, rối loạn chức năng thần kinh viên đa khớp đau đầu mất ngủ...</p> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-06 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2021-05-28
2767 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở dùng trong phòng cộng hưởng từ | Máy thở | Servo-u | Maquet | Thụy Điển | Maquet | Thụy Điển | ["2019"] | Công ty cổ phần Meditronic | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Máy thở chức năng cao dùng trong phòng cộng hưởng từ</p> | <p>Cấu hình thiết bị:<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Máy chính (khối bệnh nhân dùng trong MR): 01 cái<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Màn hình LCD TFT cảm ứng màu 15 inchu: 01 cái.<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cassette thở ra: 01 cái<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ống test: 01 cái<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bóng test: 01 cái<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cáp nguồn máy thở: 01 chiếc<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cảm biến Oxy: 01 cái<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dây dẫn khí Air: 01 bộ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dây dẫn khí Oxy: 01 bộ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cánh tay đỡ dây thở: 01 cái<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Lọc khuẩn dùng 1 lần: 01 bộ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Xe đẩy (dùng trong MR): 01 cái<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nhãn dán môi trường MR: 01 cái<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bình làm ấm, làm ẩm: 01 bộ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ dây thở cho người lớn sử dụng nhiều lần: 01 bộ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ dây thở cho trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 bộ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ<br /> Chế độ thở:<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phần mềm kiểm soát áp lực (PC).<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phần mềm kiểm soát thể tích (VC).<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phần mềm kiểm soát thể tích điều hòa áp lực (PRVC)<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phần mềm hỗ trợ áp lực/ áp lực đường thở dương liên tục (PS/CPAP)<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phần mềm hỗ trợ thể tích (VS)<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phần mềm thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (SIMV (VC) + PS)<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phần mềm thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (SIMV (PC) + PS)<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phần mềm thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (SIMV (PRVC) + PS)<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phàm mềm NIV<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phần mềm thông khí xả áp đường thở (Bi-vent/APRV)<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phần mềm thông khí hỗ trợ theo tín hiệu thần kinh (NAVA)</p> | [7 empty] | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-13 | Công ty cổ phần Meditronic | 2020-11-13
2768 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo vi phẫu | FM010R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 19397488 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo vi phẫu Mueller, thẳng, màu xanh da trời, mũi nhọn/nhọn, cán nhựa tròn, dài 120mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2769 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ loại 2 chóa | SSI-601+SSI-601 | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 238000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-11 | 2022-05-11 | <p><strong>ĐÈN MỔ TREO TRẦN LOẠI 2 CHÓA</strong></p><p><strong>Model: SSI-601 + SSI-601</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: SUMIT</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: ẤN ĐỘ</strong></p> | <p><span style="color: black;">- Đầu đèn: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Tay nắm tiệt trùng: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Cánh tay: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Mặt bích: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Bộ điều khiển đầu đèn: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Dây nguồn: 01 cái</span></p> |  | <p><span style="color: black;">-</span> Đèn thiết kế hiện đại, đẹp mắt và khoa học</p><p>- Đây là đèn mổ LED hai chóa (loại 6 cánh/chóa) cao cấp với cường độ ánh sáng ≥ 170.000 lux/chóa</p><p>- Tuổi thọ bóng: <span style="color: black;">&gt;50.000 giờ (hơn 10h giờ)</span></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-11 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-12
2770 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo vi phẫu | FM041R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 25611707 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo vi phẫu Mueller, cong, màu xanh da trời, mũi nhọn/nhọn, cán nhựa tròn, dài 170mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2771 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC275W | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 8979600 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC, mảnh, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 200mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2772 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo vi phẫu | FM040R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 24274139 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo vi phẫu Mueller, thẳng, màu xanh da trời, mũi nhọn/nhọn, cán nhựa tròn, dài 170mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2773 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | TH.A hand rub | TH.A hand Rub | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 204750 | t | Chai | false | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">- Tác dụng: Sát khuẩn nhanh bề mặt dụng cụ thiết bị y tế, dùng trong y tế.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Lấy khăn sạch thấm ướt TH.A hand rub vừa đủ ẩm khăn , xoa khăn ẩm lên bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch thấm đều trên bề mặt cần sát khuẩn. để bề mặt </span></p><p><span style="color: black;">dụng cụ thiết bị y tế tự khô, không lau khô và không phải rửa lại bằng nước (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây).&nbsp;</span></p> | <p><span style="color: black;">- Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 0,5%(w/v), ethanol 73%(v/v) và phụ gia vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Màu hồng</li><li>Dạng lỏng</li><li>Dung tích 1 lít</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-04-14 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-07-09
2774 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp, BMI & Mỡ WT-20 cao cấp của ALPK2 | WT-20 | Tanaka Sangyo Co., Ltd | Nhật Bản | Tanaka Sangyo Co., Ltd | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2500000 | t | Bộ | false | 2021-04-16 | 2022-04-16 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY ĐO HUYẾT ÁP, BMI VÀ ĐO LƯỢNG MỠ</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: WT-20, Hiệu: ALPK2</strong><sup><strong>Ò</strong></sup></p><p class="ql-align-center"><strong>Nhà sản xuất: Tanaka Sangyo – Japan, Xuất xứ: Nhật Bản</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Chứng nhận: ISO 13485, EC TUV</strong></p> | <p class="ql-align-justify"><strong>Máy WT-20 đo BMI và lượng mỡ cơ thể</strong>. Lượng mỡ có thể được ước lượng bằng cách lấy trọng lượng thật của cơ thể từ trọng lượng nước. Tuy nhiên phương pháp này là không thực tế cho sử dụng tại nhà. Máy WT-20 tính toán lượng mỡ cơ thể dựa trên BIA (Bioelectrical lmpedance Analysis). Phương pháp này tận dụng tính chất của cơ và các mô khác có hàm lượng nước cao hơn và do đó dẫn điện cao hơn chất béo và tính tỷ lệ phần trăm của mỡ cơ thể so với các mô cơ thể khác bằng cách đo điện trở của cơ thể. Mỡ cơ thể được đo trong khoảng 5,0 đến 50,0%. Trong quá trình cài đặt thông tin cá nhân để đo mỡ cơ thể, đơn vị tính chỉ số BMI (Body Mass Index), đôi khi được sử dụng như một tiêu chuẩn của béo phì BMI được tính từ khoảng 50 đến 99,9 BMI và tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể được phân loại thành 4 mức dựa trên tiêu chuẩn của WHO về béo phì.</p> | <p class="ql-align-justify"><strong><u>FAT: ĐO LƯỢNG MỠ</u></strong></p><p>Nguyên tắc hoạt động: </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân tích điện trở kháng sinh học (BIA) </p><p>Phạm vi đo: 5,0 đến 50,0% (lượng mỡ cơ thể)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5,0 đến 99,9 (BMI)</p><p>Cài đặt phạm vi: M1, M2, M3 và M4 hoặc trung lập </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 đến 199.5 kg (cân nặng)</p><p> &nbsp;100 đến 200 cm (chiều cao)</p><p> &nbsp;10 đến 80 (tuổi)</p><p> &nbsp;Nam hay Nữ (giới tính)</p><p>Phân loại đo lường: 4 mức độ (gầy, bình thường, thừa cân và béo phì)</p> | <p class="ql-align-justify"><img src="//:0" height="243" width="351"></p><p class="ql-align-justify"><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</strong></p><p class="ql-align-justify">Model:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WT-20</p><p class="ql-align-justify">Hiển thị:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD 8 chữ số.</p><p class="ql-align-justify">Nguồn điện: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 pin tiểu, loại AAA (LR03). </p><p class="ql-align-justify">Bộ nhớ: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ 4 thông số cân nặng, chiều cao, tuổi, giới tính và 10 kết quả đo của huyết áp và lượng mỡ.</p><p class="ql-align-justify">Môi trường hoạt động: +10<sup>o</sup>C đến +40<sup>o</sup>C, độ ẩm tương đối 85% hoặc thấp hơn.</p><p class="ql-align-justify">Môi trường bảo quản: -5<sup>o</sup>C đến +50<sup>o</sup>C, độ ẩm tương đối 85% hoặc thấp hơn.</p><p class="ql-align-justify">Máy chính: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nặng gần 113g (không pin). </p><p class="ql-align-justify">Kích thước:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93x75x37.5 (Rộng x Dài x Cao).</p><p class="ql-align-justify">Biểu tượng an toàn: &nbsp;Thiết bị loại BF.&nbsp;</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | 2021-04-16 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | 2021-04-16
2775 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo thị trường tự động | Máy đo thị trường HFA Model 850 và phụ kiện | HFA Model 850 | Carl Zeiss Meditec Inc. | Mỹ | Carl Zeiss Meditec Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 1450000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo thị trường theo dõi diễn tiến của thì trường mắt</p> | <p>Thân máy chính HFA 850 màn hình cảm ứng tích hợp: 01 cái<br /> Tích hợp các phần mềm theo máy: SFA, GHT, VFI, GPA, GPA hỗn hợp : 01 bộ<br /> Nút bấm phản hồi cho bệnh nhân: 01 cái<br /> Bàn đặt máy chính hãng: 01 cái</p> |  | <p>Đặc tính kiểm tra<br /> Kiểm tra hoàn toàn tới góc 90 độ<br /> Thời gian kích thích: 200 ms<br /> Khoảng cách trường nhìn: 30cm<br /> Độ chiếu sáng nền: 31,5 ASB<br /> Chức năng kiểm tra thị trường động<br /> Chiến lược SITA SWAP ( chiến lược kiểm tra thường trường bằng sóng ngắn tự động)<br /> Kiểu điểm thử/kích thích:&nbsp;<br /> Trắng/ Trắng<br /> Đỏ hoặc xanh dương trên nền trắng<br /> Xanh dương trên nền vàng ( trong chiến lược SWAP)<br /> Kiểm soát định thị:<br /> Theo dõi điểm mù theo phương pháp Heijl-Krakau<br /> Theo dõi mắt bằng video<br /> Theo dõi chuyển động của chuyển động của đầu<br /> Theo dõi chuyển dộng của mắt.<br /> Theo dõi sự dịch chuyển khoảng cách giữa mắt và kính bù trừ khúc xạ.<br /> Chức năng kiểm tra độ nhạy của trung tâm hoàng điểm<br /> Tự động đo khoàng cách đồng tử<br /> Xem lại trạng thái thực của mắt<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
2776 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy đốt khối u | Máy đốt khối u bằng Laser | Hệ thống laser Greenlight XPS | GreenLight XPS™ Laser System | Boston Scientific Corporation | Mỹ | Boston Scientific Corporation | Mỹ |  | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 7900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-10-21 | <p>Hệ thống đốt u tuyến tiền liệt lành tính GreenLight.&nbsp;Hệ thống trị liệu bằng laser GreenLight XPS ™ là loại laser có bước sóng 180W, bước sóng 532nm để điều trị tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (BPH)</p> | <ul> <li>Modum chính : GreenLight XPS</li> <li>Bàn đạp chân điều khiển</li> <li>Kính bảo vệ an toàn, ngăn tia laser.</li> <li>Chìa khóa khởi động.</li> <li>Dây cáp nguồn.</li> <li>Sợi cáp quang Moxy.</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | 2020-11-12 | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | 2020-11-12
2777 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | FD286R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 10303230 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp thắt chỉ vi phẫu, thẳng, cán tròn, dài 180mm, ngàm rộng 0,50mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo vi phẫu, cong, mũi nhọn/nhọn, cán tròn, cán lõm, dài 180mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2778 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC555R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1240107 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật Mayo cong</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
2779 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC277WB | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 25968600 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích Metzenbaum Noir Wavecut TC, mảnh, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, màu đen, cán vàng, dài 230mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2780 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Bộ tay khoan chậm tốc nha khoa | Goldspeed EVO D1 - Goldspeed EVO S1 - i-XS3 Micromotor | Cefla S.C - Stern Weber | Italy | Cefla S.C - Stern Weber | Italy | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | Italy | Nhóm 3 |  |  | 31200000 | t | Bộ | true | 2021-04-27 | 2022-04-27 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị nhập khẩu mới 100%. Thuộc G7</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường làm việc:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 10 ÷ 40<sup>0</sup>C</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tối đa: 30 ÷ 80%</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực hơi : 500 ÷ 1060hPa</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 <span style="color: black;">Tay khoan thẳng - </span>Goldspeed EVO D1</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 <span style="color: black;">Tay khoan khuỷu </span><strong style="color: black;">- </strong>Goldspeed EVO S1</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01<span style="color: black;"> </span>i-XS3 Micromotor</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Hướng dẫn sử dụng và bảo trì</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | 2021-04-27 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | 2021-04-27
2781 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần loại 1 chóa | SSI-601 | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | Sumit Surgical Industries | Ấn Độ | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 138000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-11 | 2022-05-11 | <p><strong>ĐÈN MỔ TREO TRẦN LOẠI 1 CHÓA</strong></p><p><strong>Model: SSI-601 </strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: SUMIT</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: ẤN ĐỘ</strong></p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;Đầu đèn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Tay nắm tiệt trùng: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Cánh tay: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Mặt bích: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Bộ điều khiển đầu đèn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Dây nguồn: 01 cái</span></p> |  | <p><span style="color: black;">-</span> Đèn thiết kế hiện đại, đẹp mắt và khoa học</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;</span>Đây là đèn mổ LED một chóa (loại 6 cánh/chóa) cao cấp với cường độ ánh sáng ≥ 170.000 lux/chóa</p><p>- Tuổi thọ bóng: <span style="color: black;">&gt;50.000 giờ (hơn 10h giờ)</span></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-11 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-05-12
2782 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện tự động (một nòng dùng cho CT) | Accutron CT | Medtron AG | Đức | Medtron AG | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-19 | 2021-11-19 | <p>Bơm tiên điện 1 nòng dùng tiêm thuốc cản quang trong chụp cắt lớp vi tính</p><p>&nbsp;</p> | <p>Cấu hình cơ bản gồm :</p> <p>01 máy chính</p> <p>01 màn hình điều khiển từ xa</p> <p>10 bộ vật tư tiêu hao</p> |  | <ul> <li>Thể tích tiêm tối đa: 200ml</li> <li>Thể tích tiêm từng phần: 1-200ml, có thể lập trình từng bước 1ml</li> <li>Áp lực tiêm tối đa: 21 bar, có thể lập trình từ 5-21 bar, từng bước 1 bar</li> <li>Tốc độ dòng chảy: 0.1 – 10ml/giây, có thể lập trình từng bước 0.1ml/giây. Ngoài ra có thể nhập tốc độ dòng chảy hoặc số pha</li> <li>Số pha: 1-6 pha</li> <li>Thời gian trễ tiêm: 1-255 giây</li> <li>Thời gian trễ pha: 1-255 giây</li> <li>Thời gian trễ quét: 1-255 giây</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-10-24 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-05-19
2783 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | FD287R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 10303230 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp thắt chỉ vi phẫu, cong, cán tròn, dài 180mm, ngàm rộng 0,50mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo vi phẫu, cong, mũi nhọn/nhọn, cán tròn, cán lõm, dài 180mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2784 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện não | Máy điện não | Máy đo điện não LTM 64 kênh + Bộ kích thích vỏ não | Natus Quantum | Natus Medical Incorporated | Canada,Mỹ | Natus Medical Incorporated | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | Canada | Nhóm 3 |  |  | 6788250000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-16 | 2022-04-16 | <p class="ql-align-justify">- Hệ thống máy đo điện não Natus Quantum thực hiện đo điện não trong thời gian dài từ 4 cho đến 72 tiếng, hoặc nhiều hơn thế nữa.</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống máy đo điện não Natus Quantum là sự kết hợp giữa bộ khuếch đại dòng cao, thân máy chính và hệ thống phần mềm điện não hiện đại của Natus.</p><p class="ql-align-justify">- Phần mềm có thể thực hiện các chức năng từ cơ bản đến nâng cao, từ ghi dữ liệu điện não thường quy cho đến theo dõi trong thời gian dài.</p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-04-16 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-04-16
2785 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng hơi nước dung tích 755lit | VS 10/2 | Steelco S.p.A. | Italy | Steelco S.p.A. | Italy | ["2021"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Italy | Nhóm 1 |  |  | 3900000000 | t | Cái | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-05-12 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-05-12
2786 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng hơi nước dung tích 614lit | VS 8/2 | Steelco S.p.A. | Italy | Steelco S.p.A. | Italy | ["2022"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Italy | Nhóm 2 |  |  | 3650000000 | t | Cái | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-05-12 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-05-12
2787 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích nước tiểu | ANYSCAN720 | Chungdo Pharm Co., Ltd. | Hàn Quốc | Chungdo Pharm Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 110000000 | t | Cái | true | 2021-05-19 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2021-05-19 | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2021-05-19
2788 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, hóa chất chuyên dụng | Tủ lạnh trữ mẫu | PTR40IS | Infrico Medcare | Tây Ban Nha | Infrico Medcare | Tây Ban Nha | ["2021"] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | Tây Ban Nha | Nhóm null |  |  | 147600000 | t | Cái | false | 2021-05-19 | 2022-05-19 | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Tủ bảo quản dược phẩm</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Model: PTR40IS</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Hãng sx: Infrico - Tây Ban Nha</span></p> | <p>Tủ bảo quản dược phẩm</p><p>Model: PTR40IS</p><p>Hãng sx: Infrico - Tây Ban Nha</p><p>Các tính năng cơ bản:</p><p><br></p><p>Thông số kỹ thuật:</p><p>- Khoảng nhiệt độ hoạt động: 2 – 80C</p><p>- Tủ theo cấp độ Climate Class 4 có thể hoạt động ở nhiệt độ môi trường tối đa 30oC và 55% độ ẩm</p><p>- Thể tích tổng: 398 lít</p><p>- Thể tích thực: 357 lít</p><p>- Kích thước ngoài: rộng 670 x sâu 683 x cao 1963 mm</p><p>- Kích thước trong: rộng 568 x sâu 484 x cao 1338 mm</p><p>- Trọng lượng: 139 kg</p><p>- Cấu tạo bên ngoài: thép mạ phủ nhựa trắng</p><p>- Cấu tạo bên trong: thép mạ phủ nhựa trắng</p><p>- Cấu trúc bên trong: các góc được bo tròn</p><p>- Chiếu sáng bằng đèn LED</p><p>- Cách nhiệt: cách nhiệt bằng Polyurethane có mật độ 40 kg/m3, không sử dụng khí CFC, chỉ số tác động phá hủy tầng ozone ODP bằng không và chỉ số làm tăng hiệu ứng nhà kính GWP thấp</p><p>- Độ dày cách nhiệt: 50 mm</p><p>- Chất tạo xốp cách nhiệt: HFO</p><p>- Loại 1 cửa</p><p>- Cửa thường có tích hợp tay cầm và ổ khóa</p><p>- Dễ dàng thay thế đệm cửa</p><p>- Cảm biến cửa – hệ thống đối lưu không khí dừng khi mở cửa</p><p>- Bảng lề cửa có thể chuyển đổi</p><p>- Khóa cửa</p><p>- Số khay: 7</p><p>- Kích thước khay: rộng 500 x sâu 443 mm</p><p>- Chất liệu khay: thép mạ phủ Epoxi</p><p>- Chân có thể điều chỉnh độ cao lên đến 20 mm</p><p>Bộ điều khiển Digital Plus</p><p>- Khoảng nhiệt độ: 2 – 16oC</p><p>- Cảm biến nhiệt PT1000 với độ chính xác 0.1oC hiển thị trên màn hình</p><p>- Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh trong trường hợp:</p><p>+ Nhiệt độ dao động tối đa và tối thiểu</p><p>+ Mất điện</p><p>+ Cảm biến nhiệt bị hỏng</p><p>+ Cửa mở</p><p>- Cổng giao diện điều khiển từ xa RS485</p><p>- Cổng kết nối USB</p><p>- Chế độ ghi dữ liệu (lịch sử về các giá trị cảnh báo và nhiệt độ)</p><p>- Công nghệ INVERTER</p><p>- Pin dự phòng cảnh báo 48 giờ</p><p>- Cảm biến nhiệt độ phòng</p><p>- Tự động xả tuyết (máy nén khí tắt)</p><p>- Bộ điều khiển bảo vệ chống đông bằng điện tử</p><p>- Làm ngưng tụ bằng đối lưu cưỡng bức</p><p>- Bộ làm bay hơi nước bằng khí nén, bộ tạo hơi được phủ epoxy để chống ăn mòn</p><p>- Tác nhân làm lạnh: R600a</p><p>- Nguồn điện sử dụng: 230 V/1 pha/50 Hz</p><p>- Công suất làm lạnh: 308 W</p><p>- Công suất tiêu thụ: 133 W</p><p>- Dòng điện: 1.29 A</p> |  | <p>Tủ bảo quản dược phẩm</p><p>Model: PTR40IS</p><p>Hãng sx: Infrico - Tây Ban Nha</p><p><br></p><p>Thông số kỹ thuật:</p><p>- Khoảng nhiệt độ hoạt động: 2 – 80C</p><p>- Tủ theo cấp độ Climate Class 4 có thể hoạt động ở nhiệt độ môi trường tối đa 30oC và 55% độ ẩm</p><p>- Thể tích tổng: 398 lít</p><p>- Thể tích thực: 357 lít</p><p>- Kích thước ngoài: rộng 670 x sâu 683 x cao 1963 mm</p><p>- Kích thước trong: rộng 568 x sâu 484 x cao 1338 mm</p><p>- Trọng lượng: 139 kg</p><p>- Cấu tạo bên ngoài: thép mạ phủ nhựa trắng</p><p>- Cấu tạo bên trong: thép mạ phủ nhựa trắng</p><p>- Cấu trúc bên trong: các góc được bo tròn</p><p>- Chiếu sáng bằng đèn LED</p><p>- Cách nhiệt: cách nhiệt bằng Polyurethane có mật độ 40 kg/m3, không sử dụng khí CFC, chỉ số tác động phá hủy tầng ozone ODP bằng không và chỉ số làm tăng hiệu ứng nhà kính GWP thấp</p><p>- Độ dày cách nhiệt: 50 mm</p><p>- Chất tạo xốp cách nhiệt: HFO</p><p>- Loại 1 cửa</p><p>- Cửa thường có tích hợp tay cầm và ổ khóa</p><p>- Dễ dàng thay thế đệm cửa</p><p>- Cảm biến cửa – hệ thống đối lưu không khí dừng khi mở cửa</p><p>- Bảng lề cửa có thể chuyển đổi</p><p>- Khóa cửa</p><p>- Số khay: 7</p><p>- Kích thước khay: rộng 500 x sâu 443 mm</p><p>- Chất liệu khay: thép mạ phủ Epoxi</p><p>- Chân có thể điều chỉnh độ cao lên đến 20 mm</p><p>Bộ điều khiển Digital Plus</p><p>- Khoảng nhiệt độ: 2 – 16oC</p><p>- Cảm biến nhiệt PT1000 với độ chính xác 0.1oC hiển thị trên màn hình</p><p>- Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh trong trường hợp:</p><p>+ Nhiệt độ dao động tối đa và tối thiểu</p><p>+ Mất điện</p><p>+ Cảm biến nhiệt bị hỏng</p><p>+ Cửa mở</p><p>- Cổng giao diện điều khiển từ xa RS485</p><p>- Cổng kết nối USB</p><p>- Chế độ ghi dữ liệu (lịch sử về các giá trị cảnh báo và nhiệt độ)</p><p>- Công nghệ INVERTER</p><p>- Pin dự phòng cảnh báo 48 giờ</p><p>- Cảm biến nhiệt độ phòng</p><p>- Tự động xả tuyết (máy nén khí tắt)</p><p>- Bộ điều khiển bảo vệ chống đông bằng điện tử</p><p>- Làm ngưng tụ bằng đối lưu cưỡng bức</p><p>- Bộ làm bay hơi nước bằng khí nén, bộ tạo hơi được phủ epoxy để chống ăn mòn</p><p>- Tác nhân làm lạnh: R600a</p><p>- Nguồn điện sử dụng: 230 V/1 pha/50 Hz</p><p>- Công suất làm lạnh: 308 W</p><p>- Công suất tiêu thụ: 133 W</p><p>- Dòng điện: 1.29 A</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-19 | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-19
2789 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn soi đáy mắt | Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1204-P-3041 | 1204-P-3041 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 138000000 | t | Bộ | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p> Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1204-P-3041 (All Pupil, loại không dây: bao gồm kính Volk 20D, bóng đèn dự phòng, ấn củng mạc nhỏ &amp; lớn, 12 bút chì màu, gương giảng dạy, pin và sạc không dây, túi đựng...)</p><p> Wireless All Pupil &amp; Accessories (Volk 20D Lens, Spare Bulb, Small &amp; Large Thimble, Pad of 50 Recording Charts, Teaching Mirror Assembly, Set of 12 Colour Pencils, Wireless charger, battery pack assembly &amp; Carrying Case)</p> | <p> Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1204-P-3041 (All Pupil, loại không dây: bao gồm kính Volk 20D, bóng đèn dự phòng, ấn củng mạc nhỏ &amp; lớn, 12 bút chì màu, gương giảng dạy, pin và sạc không dây, túi đựng...)</p><p> Wireless All Pupil &amp; Accessories (Volk 20D Lens, Spare Bulb, Small &amp; Large Thimble, Pad of 50 Recording Charts, Teaching Mirror Assembly, Set of 12 Colour Pencils, Wireless charger, battery pack assembly &amp; Carrying Case)</p> |  | <p> Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1204-P-3041 (All Pupil, loại không dây: bao gồm kính Volk 20D, bóng đèn dự phòng, ấn củng mạc nhỏ &amp; lớn, 12 bút chì màu, gương giảng dạy, pin và sạc không dây, túi đựng...)</p><p> Wireless All Pupil &amp; Accessories (Volk 20D Lens, Spare Bulb, Small &amp; Large Thimble, Pad of 50 Recording Charts, Teaching Mirror Assembly, Set of 12 Colour Pencils, Wireless charger, battery pack assembly &amp; Carrying Case)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
2790 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD331R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 753934 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp vi phẫu, thẳng, dài 110mm, ngàm rộng 0,15mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2791 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích nước tiểu | ANYSCAN300 | Chungdo Pharm Co., Ltd. | Hàn Quốc | Chungdo Pharm Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 80000000 | t | Cái | true | 2021-05-19 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm nước tiểu Anyscan 300</p> | <p>Máy phân tích nước tiểu 300 test/giờ</p> |  | <ul><li>Trọng lượng : 1.3 kg</li><li>Nguồn : DC 12V / 3.0 A</li></ul> |  |  |  | Bảo hành 24 tháng, bảo trì định kỳ 02 tháng/01 lần |  | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2021-05-19 | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2021-05-20
2792 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD335R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 934876 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp vi phẫu, thẳng, dài 135mm, ngàm rộng 0,30mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2793 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | THIẾT BỊ ĐIỆN ĐIỆN XUNG- ĐIỆN PHÂN 4 KÊNH | GENESY 3000 | Domino S.r.l. | Italy | Domino S.r.l. | Italy |  | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | Italy | Nhóm 3 |  |  | 65000000 | t | Bộ | true | 2021-04-27 | 2022-04-27 | <p><strong style="color: rgb(35, 31, 32);"><em>EMS và TENS:</em></strong></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Các kênh khả dụng: Kênh 1-2-3-4</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Dòng điện liên tục: Có</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Cường độ: 0-120 mA với tải 1000 Ohm</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Dạng sóng: Hình chữ nhật, hai pha, đối xứng, bù</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Tần số làm việc: 1-150 Hz</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Tần số phục hồi: 1-150 Hz</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Biên độ xung: 50-450 µs</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Thời gian làm việc: từ 1 đến 30 giây</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Thời gian phục hồi: từ 0 đến 1 phút</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Mod tần số. phạm vi: biến thiên liên tục từ 1 đến 150 Hz</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Tối thiểu. thời gian điều chế: 3 giây</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Phạm vi điều chế biên độ: biến đổi liên tục từ 50 đến 450 µ giây</span></p><p><br></p> | <p><strong><em><u>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN : </u></em></strong></p><p><br></p><p>A<strong>.</strong></p><p> 4 cáp kết nối điện cực màu (đối với phương pháp xử lý EMS, TENS, DENERVATED, INTERFERENTIAL, RUSSIAN) và 2 cáp màu xám để kết nối điện cực (đối với phương pháp xử lý MICROCURRENT và IONOFORESIS)</p><p><strong>B.</strong> Một túi chứa 4 điện cực tự dính có thể tái sử dụng (50 x 50 mm) (Sử dụng các điện cực này cho các vùng nhỏ như chi trên, bắp chân, cổ...)</p><p><strong>C.</strong> Một túi chứa 4 điện cực tự dính có thể tái sử dụng (50 x 90 mm) (Sử dụng các điện cực này cho các vùng lớn như đùi, bụng và mông ...)</p><p><strong>D</strong>. Bộ cấp nguồn (Xem tính năng kỹ thuật) Túi đựng</p><p><strong>E.</strong> Thiết bị chính</p><p><strong>F.</strong> Hướng dẫn sử dụng</p><p><strong>G.</strong> Túi đựng</p><p><strong>H</strong>. Bộ điện di</p><p>&nbsp;</p> | <p><strong><em>CẤU HÌNH TÙY CHỌN</em></strong></p><p> - Bút điểm Find Motor</p><p> - Bộ 8 dây thun ôm chân và đùi</p><p> - Bộ 4 dây thun ôm đùi</p><p> - Điện cực mặt</p><p> - Kit AND cáp</p><p> - Gel</p><p> - Điện cực hình chữ nhật để điện di (60x85 mm)</p><p> - Băng cuốn nhanh</p><p> - Đệm nhanh</p><p> - Đầu dò hậu môn và âm đạo</p> | <p><br></p><p><strong><em><u>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình: Kích thước vùng hiển thị 2,6 ”</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các kênh: 4 kênh đầu ra độc lập (8 điện cực)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số: 0,3-150Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Biên độ xung: 40-450µs</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: 0-120mA mỗi kênh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cấp:</p><p>&nbsp;- Nguồn chính</p><p>&nbsp;- Pin có thể sạc lại</p><p><strong><em>Thiết bị:</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 220x170x60 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 1152&nbsp;gr.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vỏ máy: chế tao từ nhựa ABS thực phẩm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức độ bảo vệ: IP 20</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ bảo quản và vận chuyển: từ -10 ° C đến 45 ° C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tối đa độ ẩm tương đối: 30% - 75%</p><p><strong><em>Điều kiện sử dụng:</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: từ 0 ° C đến 35 ° C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tối đa độ ẩm tương đối: từ 15% đến 93%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất khí quyển&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: từ 700 hPa đến 1060 hPa</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-04-27 | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-04-27
2794 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện não | Máy điện não | Máy đo điện não LTM 128 kênh + Bộ kích thích vỏ não | Natus Quantum | Natus Medical Incorporated | Canada,Mỹ | Natus Medical Incorporated | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | Canada | Nhóm 3 |  |  | 7197750000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-16 | 2022-04-16 | <p class="ql-align-justify">- Hệ thống máy đo điện não Natus Quantum thực hiện đo điện não trong thời gian dài từ 4 cho đến 72 tiếng, hoặc nhiều hơn thế nữa.</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống máy đo điện não Natus Quantum là sự kết hợp giữa bộ khuếch đại dòng cao, thân máy chính và hệ thống phần mềm điện não hiện đại của Natus.</p><p class="ql-align-justify">- Phần mềm có thể thực hiện các chức năng từ cơ bản đến nâng cao, từ ghi dữ liệu điện não thường quy cho đến theo dõi trong thời gian dài.</p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-04-16 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-04-16
2795 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống Elisa | Hệ thống Elisa tự động | Hệ thống phân tích Elisa tự động Evolis Twin Plus | EVOLIS™ Twin Plus | Stratec Biomedical Switzerland AG | Thụy Sĩ | Bio-Rad | Pháp |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 2256000000 | t | Bộ | true | 2021-05-28 | 2021-06-28 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Hệ thống EVOLIS Twin Plus là hệ thống:</span></p><p>• Mở rộng danh mục xét nghiệm</p><p>các bệnh tự miễn, truyền nhiễm</p><p><br></p><p>• Hệ thống mở</p><p><br></p><p>• Kết hợp 12 xét nghiệm trên một khay vi thể</p><p><br></p><p>• Cấu hình mở rộng với nhiều hệ thống</p><p>EVOLIS Twin Plus&nbsp;&nbsp;</p><p>• Xử lý 3 khay vi thể trong</p><p>thời gian tối thiểu!</p><p><br></p><p>• Sức chứa hệ thống 144 mẫu&nbsp;</p><p>• Hệ thống thuận tiện: thực hiện 3</p><p>khay vi thể không cần can thiệp</p><p>bên ngoài</p><p>• Thiết kế gọn với màn hình cảm</p><p>ứng tích hợp: phù hợp cho hầu</p><p>hết các phòng xét nghiệm</p><p>• Khởi động dễ dàng &amp; nhanh</p><p>chóng cho hiệu quả tối đa&nbsp;</p><p>• Các xét nghiệm Bio-Rad tuân thủ theo IVD-CE&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>• Công nghệ triple độc nhất cho sự hút mẫu</p><p>chính xác (so màu, LLD và khí áp)</p><p><br></p><p>• Truy xuất tất cả các quá trình, từ nạp mẫu</p><p>tới loại bỏ kết quả</p><p><br></p><p>• Giao diện 2 hướng với LIMS loại bỏ việc nhập</p><p>dữ liệu thủ công&nbsp;</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính tích hợp máy tính: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lưu điện (UPS online) 2 KAV: 01 chiếc </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo bao gồm: </p><p>o&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng phần mềm Evolis™ Twin Plus và Assay Protocol Files </p><p>o&nbsp;&nbsp;Hộp phụ kiện</p><p>o&nbsp;&nbsp;Bút cho màn hình cảm ứng </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hóa chất chạy thử máy ban đầu: 01 bộ</p> |  | <p>Kích thước &amp; Trọng lượng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước thiết bị <span style="color: black;">(Cao x Rộng x Sâu): Kích thước chung bao gồm phụ kiện (chai đưng dịch đệm/rửa) và khi mở cửa thiết bị: 111 x 167 x 90 cm</span></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước thiết bị <span style="color: black;">(Cao x Rộng x Sâu): Kích thước không bao gồm phụ kiện và nắp thiết bị được đóng: 75 x 115 x 66 cm</span></p><p>Trọng lượng thiết bị (không bao gồm phụ kiện): 100kg</p><p>&nbsp;</p><p>Thông số Điện</p><p>Điện áp: 100 - 240 V </p><p>Tần số: 50 - 60 Hz</p><p>Mức tiêu thụ điện: 150 VA</p><p>Định mức cầu chì: 4 AT</p><p>&nbsp;</p><p>Điều kiện hoạt động</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ của môi trường làm việc: 15 - 30°C (bảo quản <span style="color: black;">5 - 50 °C)</span></p><p>Độ ẩm: 30% - 80% (không ngưng tụ) (bảo quản 10 – 85 % không ngưng tụ)</p><p>Độ cao: &lt; 2000 m trên mực nước biển</p><p>Độ ồn: 70 dB(A) ở 1 m</p><p>Mức ô nhiễm: 2</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-05-28 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-05-28
2796 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang răng | Máy X quang | X- Mind AC | De Gotzen S.r.l. | Italy | De Gotzen S.r.l. | Italy | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT |  | Nhóm 3 |  |  | 160000000 | t | Bộ | true | 2021-05-12 | 2021-12-31 | <p>Máy X quang <strong>X-mind AC</strong></p> | <p>01 thân máy chính</p><p>01 đầu đèn</p><p>01 dây bấm</p> |  | <p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT | 2021-05-12 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT | 2021-05-12
2797 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim gắng sức | Máy điện tim gắng sức | Máy điện tim gắng sức | CASE | GE Healthcare | Mỹ | GE Healthcare | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <ul> <li>Bộ thu nhận số hóa giúp loại bỏ nhiễu một cách tối đa ngay tại bệnh nhân cho tín hiệu điện tim tốt nhất</li> <li>Có thể xuất báo cáo ra các định dạng file thông dụng để theo dõi, lưu trữ hay xem lại khi cần thiết như file PDF, XML, Word và Excel trong tương lai</li> <li>Thu nhận và xử lý đồng thời 12 đạo trình bằng chương trình Marquette ® 12SL đọc kết quả điện tim tự động với các ưu điểm khác biệt so với các hãng khác và<em> Đặc thù riêng cho từng đối tượng bệnh nhân (Người lớn – Trẻ em, Nam – Nữ)</em></li> <li>&nbsp;Kỹ thuật lọc giới hạn lấy dư (FRF - Patented Finite Residual Filter) và Cubic Spline giúp ổn định đường nền, lọc bỏ nhiễu tối đa mà không ảnh hưởng đến biên độ và tần so tín hiệu điện tim đặc biệt là tổ hợp QRS.</li> <li>Tùy chọn thêm thuật toán TWA (T-Wave Alternans) cho phép đánh giá và chẩn đoán nguy cơ đột tử do tim</li> <li>Tùy chọn phần mềm giải trình điện tim gắng sức tự động XTI cho phép in ấn các chẩn đoán trên báo cáo</li> <li>Tính năng phân tích 15 đạo trình điện tim giúp đánh giá toàn diện hơn các bất thường của tim</li> <li>Tùy chọn tính năng hiển thị kiểu đổ màu – thác nước (Water Fall) cho tất cả các sóng điện tim trên cùng một màn hình giúp quan sát và đánh giá một cách toàn diện.</li> <li>Phát hiện loạn nhịp tim, Đưa ra những chú thích và xem xét cung cấp các phân tích sự kiện. Tự động tạo các tập hợp, nhóm, đánh dấu các loạn nhịp tim cho phép xem nhanh và in ấn, điều này cho phép bạn lưu lại được các sự kiện mà có thể có sơ ý bị bỏ qua.</li> <li>Trong khi xem lại kết quả, các bác sĩ có thể tạo ra các báo cáo cho 12 đạo trình từ tất các dữ liệu đã được thu nhận. Các báo cáo trong khi hoặc sau khi thực hiện điện tim gắng sức có thể gửi qua mạng thông tin tim mạch MUSE mang lại cho bạn một báo cáo cuối cùng đầy đủ nhất.</li> <li>&nbsp;Tính năng phân tích lại – Reanalysis cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh các điểm đo (E, J và sau J) cho kết quả đo ST chính xác hơn.</li> <li>Tùy chọn các giao thức kết nối mạng cho phép chia sẻ dữ liệu qua mạng thông tin tim mạch MUSE. Người sử dụng có thể tạo các báo cáo điện tử và đơn giản hóa quá trình quản trị cơ sở dữ liệu bệnh nhân: Tìm kiếm, lưu trữ, hội chẩn từ xa…</li> </ul> | <ol> <li><strong>Máy chính </strong>với màn hình LCD màu và xe đẩy: 01</li> <li>Bộ cáp lấy tín hiệu điện tim kỹ thuật số: 01</li> <li>Bộ cáp giao diện nối thiết bị gắng sức: 01</li> <li>Máy in nhiệt (gắn sẵn trên máy chính): 01</li> <li>Thảm chạy gắng sức <strong>Treadmill </strong>hoặc <strong>Xe đạp</strong>: 01</li> <li>Thiết bị theo dõi huyết áp Tango: 01</li> <li>Tập giấy ghi điện tim: 01</li> <li>Túi điện cực điện tim (loại dán): 01</li> <li>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01</li> </ol> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2020-11-05 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2020-11-11
2798 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính đeo trong ống tai 4 kênh công suất trung bình | Flow 2-10 | Hansaton Akustik GmbH | Đức | Hansaton Akustik GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 12300000 | t | Cái | true | 2020-12-08 | 2021-09-07 | <p>Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ trung bình đến trung bình nặng.</p> | <p>Máy chính: 1 cái</p><p>Hộp đựng máy: 1 cái</p> |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 4; Công suất: 50/118;</p><p>- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ; Giảm tiếng ồn nền.</p><p>-Có 2 chương trình nghe chỉnh bằng tay.</p><p>-Thiết kế hiện đại, nhỏ gọn.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 12 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-08 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-08
2799 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu trong phẫu thuật | FD571R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 10913471 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp vi phẫu mạch máu đôi Biemer, thẳng, ngàm có khía chéo, ngàm mở 4mm, ngàm dài 6mm, lực kẹp&nbsp;0,30 - 0,40 N</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim vi phẫu Diadust,&nbsp;cong, ngàm trơn, ngàm phủ bụi kim cương,&nbsp;cán tròn, màu vàng, có khóa cài, cán kiểu nhíp, dài&nbsp;180mm, dùng cho chỉ 6/0-11/0</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2800 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn soi đáy mắt | Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1205-P-2000 | 1205-P-2000 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 116000000 | t | Bộ | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p> Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1205-P-2000 (All Pupil, loại không dây với pin lithium và đèn LED)</p><p> Wireless All Pupil Optics with Lithium battery &amp; holder LED</p> | <p> Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1205-P-2000 (All Pupil, loại không dây với pin lithium và đèn LED)</p><p> Wireless All Pupil Optics with Lithium battery &amp; holder LED</p> |  | <p> Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1205-P-2000 (All Pupil, loại không dây với pin lithium và đèn LED)</p><p> Wireless All Pupil Optics with Lithium battery &amp; holder LED</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-17
2801 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | THA HANDRUB | THA HANDRUB | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 220000 | t | Chai | false | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">- Tác dụng: Sát khuẩn nhanh bề mặt dụng cụ thiết bị y tế, dùng trong y tế. chế phẩm có hiệu lực diệt 99,99% các vi sinh vật </span><em style="color: black;">Staphylococcus aureus, Preudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Mycobacterium tuberculosis, Candida albicans, Bacillus subtilis</em><span style="color: black;"> sau 30 giây và 03 phút tiếp xúc.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Lấy khăn sạch thấm ướt THA handrub vừa đủ ẩm khăn , xoa khăn ẩm lên bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch thấm đều trên bề mặt cần sát khuẩn. để bề mặt </span></p><p><span style="color: black;">dụng cụ thiết bị y tế tự khô, không lau khô và không phải rửa lại bằng nước (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây). </span></p> | <p><span style="color: black;">Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 0,5% (v/v); Ethanol 80% (v/v); Isopropyl alcohol 7.2% (v/v) và các chất phụ gia (Glycerine, Alpha-Bisabolol, Aloe Vera, Vitamin E…) vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Màu hồng</li><li>Dạng lỏng</li><li>Dung tích 1 lít</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-07-09
2802 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC572R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2600812 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật Mayo-Stille thẳng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
2803 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC588R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1727867 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật Mayo cong</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
2804 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Bộ tay khoan chậm tốc nha khoa | Goldspeed EVO D1 - Goldspeed EVO S1 - Airpower | Cefla S.C - Stern Weber | Italy | Cefla S.C - Stern Weber | Italy | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | Italy | Nhóm 3 |  |  | 28500000 | t | Bộ | true | 2021-04-27 | 2022-04-27 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị nhập khẩu mới 100%. Thuộc G7</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001, ISO 13485, CE, FDA.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường làm việc:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 10 ÷ 40<sup>0</sup>C</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tối đa: 30 ÷ 80%</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực hơi : 500 ÷ 1060hPa</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 <span style="color: black;">Tay khoan thẳng - </span>Goldspeed EVO D1</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 <span style="color: black;">Tay khoan khuỷu </span><strong style="color: black;">- </strong>Goldspeed EVO S1</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01<span style="color: black;"> </span>Airpower</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Hướng dẫn sử dụng và bảo trì</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | 2021-04-27 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | 2021-04-27
2805 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Vít xương Mini tự khoan 2.3mm Titanium, dài 9mm | 18411-09 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 506000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Vít xương Mini tự khoan 2.3mm Titanium, dài 9mm</span></p><p><span style="color: windowtext;">Mã hàng: 18411-09</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Vít xương Mini tự khoan 2.3mm Titanium, dài 9mm, đường kính vít 2.3mm, dài 9mm; Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, sử dụng khi giải phẫu cấp cứu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ,&nbsp;chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Vít xương Mini tự khoan 2.3mm Titanium, dài 9mm, đường kính vít 2.3mm, dài 9mm; Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, sử dụng khi giải phẫu cấp cứu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ,&nbsp;chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Vít xương Mini tự khoan 2.3mm Titanium, dài 9mm, đường kính vít 2.3mm, dài 9mm; Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, sử dụng khi giải phẫu cấp cứu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ,&nbsp;chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2806 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi thanh quản | Bộ đặt nội khí quản có camera | iS3-L | Shenzhen Insighters Medical Technology Co., Ltd | Trung Quốc | Shenzhen Insighters Medical Technology Co., Ltd | Trung Quốc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Hoàng Ngọc | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 95000000 | t | Bộ | true | 2021-05-28 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Bộ đặt nội khí quản có camera, cấu hình bao gồm:</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Máy chính kèm màn hình cảm ứng 3.5 inch: 01 chiếc</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Hộp nhôm đựng thiết bị: 01 bộ</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Bộ sạc: 01 bộ</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Lưỡi đặt nội khí quản người lớn: 01 cái</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Lưỡi đặt nội khí quản trẻ em: 01 cái</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Lưỡi đặt nội khí quản sơ sinh: 01 cái</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Lưỡi đặt nội khí quản người béo: 01 cái</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</span></p> | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Bộ đặt nội khí quản có camera, cấu hình bao gồm:</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Máy chính kèm màn hình cảm ứng 3.5 inch: 01 chiếc</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Hộp nhôm đựng thiết bị: 01 bộ</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Bộ sạc: 01 bộ</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Lưỡi đặt nội khí quản người lớn: 01 cái</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Lưỡi đặt nội khí quản trẻ em: 01 cái</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Lưỡi đặt nội khí quản sơ sinh: 01 cái</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Lưỡi đặt nội khí quản người béo: 01 cái</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</span></p> |  | <p>Màn hình cảm ứng 3.5 inch</p><p><br></p><p>- Có thể chụp ảnh, quay video kèm âm thanh quá trình đặt NKQ phục vụ đào tạo</p><p><br></p><p>- Có thể xem ảnh và phát video có âm thanh trực tiếp trên màn hình</p><p><br></p><p>- Có thể truyền hình ảnh qua cổng HDMI</p><p><br></p><p>- Công nghệ thông minh chống sương mù làm mờ lưỡi đặt NKQ</p><p><br></p><p>- Thiết kế tối ưu chỉ dùng 01 đầu camera có thể dùng được với các loại lưỡi trong suốt dùng nhiểu lần các cỡ từ trẻ sơ sinh, trẻ em, người lớn và người béo.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Hoàng Ngọc | 2021-05-28 | Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Hoàng Ngọc | 2021-05-28
2807 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện tự động (hai nòng dùng cho CT) | Accutron CT-D | Medtron AG | Đức | Medtron AG | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 3 |  |  | 870000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-19 | 2021-11-19 | <p>Bơm tiêm điện 2 nòng dùng tiêm thuốc cản quang trong chụp cắt lớp vi tính</p> | <p>Cấu hình cơ bản gồm :</p><p>01 máy chính</p><p>01 màn hình điều khiển từ xa</p><p>10 bộ vật tư tiêu hao</p> |  | <p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích tiêm tối đa: 2x200ml.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích tiêm từng phần: 1 – 200ml.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực tiêm tối đa: 21 bar, có thể lập trình từ 5-21 bar, từng bước 1 bar.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ dòng chảy: 0.1 – 10ml/giây, có thể lập trình từng bước 0.1ml/giây.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ bơm: 1 – 5ml/giây, có thể lập trừng từng bước 1ml/giây.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số pha: 1 – 6 pha.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian trễ tiêm: 0 – 255 giây.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian trễ pha: 0 – 255 giây.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian trễ quét: 0 – 255 giây.</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-05-19 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-05-19
2808 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Thiết bị đọc hình ảnh tế bào tự động | Máy xử lý mẫu tế bào tự động | CS-F50 | CellSolutions LLC. | Mỹ | CellSolutions LLC. | Mỹ | ["2021","2022","2023"] | Công ty TNHH Phát triển Công nghệ An Đô | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 560000000 | t | Bộ | true | 2021-07-03 | 2023-07-03 | <p>Máy xử lý mẫu tế bào với tính năng lọc và phết mẫu tế bào tự động thành lớp mỏng trên lam kính. Sử dụng trong các xét nghiệm chẩn đoán và tầm soát ung thư cổ tử cung, ung thư bàng quang, ung thư phổi, ung thư vòm họng,... Dựa trên cách lấy mẫu các dịch lỏng tế bào</p> | <p>- Máy chính cùng phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ;</p><p>- Phụ kiện, vật tư đi kèm: 1 bộ</p><ul><li>HDSD bằng tiếng Anh và bản tóm tắt bằng tiếng Việt</li></ul> |  | <p>Các ứng dụng khác nhau, xử lý tách chiết các loại mẫu GYN, các xét nghiệm HPV, sinh hóa miễn dịch STD;</p><p>- Loại bỏ tối đa ảnh hưởng của máu, dịch nhày và các tế bào viêm;</p><p>- Có thể cài đặt chương trình cho người sử dụng như thời gian, lực hút của Filter lọc, thời gian phết tế bào;</p><p>- Chất bảo quản: Ethanol;</p><p>- Công suất hoạt động: 1 mẫu/phút, 50 mẫu/giờ;</p><p>- Phin lọc: Phin lọc kép các tham số có thể điều chỉnh trên thiết bị;</p><p>+ Bộ lọc kép;</p><p>+ Có 6 chương trình có thể cài đặt tùy theo loại mẫu;</p><p>+ 70% lượng tế bào được giữ lại cho xét nghiệm phân tử;</p><p>+ Không có DNA mang theo khi mẫu chính không tiếp xúc với thiết bị;</p><p>- Chất lượng tiêu bản: Đơn lớp;</p><p>- Tiền xử lý: Dung dịch làm nổi dịch nhày, loại bỏ RBC.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Phát triển Công nghệ An Đô | 2021-07-03 | Công ty TNHH Phát triển Công nghệ An Đô | 2021-07-03
2809 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện não | Máy điện não | Máy đo điện não LTM 256 kênh + Bộ kích thích vỏ não | Natus Quantum | Natus Medical Incorporated | Canada,Mỹ | Natus Medical Incorporated | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | Canada | Nhóm 3 |  |  | 7875000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-16 | 2022-04-16 | <p class="ql-align-justify">- Hệ thống máy đo điện não Natus Quantum thực hiện đo điện não trong thời gian dài từ 4 cho đến 72 tiếng, hoặc nhiều hơn thế nữa.</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống máy đo điện não Natus Quantum là sự kết hợp giữa bộ khuếch đại dòng cao, thân máy chính và hệ thống phần mềm điện não hiện đại của Natus.</p><p class="ql-align-justify">- Phần mềm có thể thực hiện các chức năng từ cơ bản đến nâng cao, từ ghi dữ liệu điện não thường quy cho đến theo dõi trong thời gian dài.</p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-04-16 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-04-16
2810 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn soi đáy mắt | Đèn soi đáy mắt | BETA 200 | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Đức | Nhóm 3 |  |  | 21630000 | t | Bộ | false | 2021-05-28 | 2021-12-31 | <ul><li>Sản xuất tại Đức,</li><li>Hàng mới 100% theo tiểu chuẩn của nhà sản xuất</li></ul> | <p><strong><u>Một sộ bao gồm:</u></strong></p><p>+ 01 Đầu đèn soi đáy mắt</p><p>+ 01 Tay cầm Beta</p><p>+ 01 Bóng đèn dự phòng</p><p>+ 01 Hộp đựng bảo vệ</p> |  | <ul><li>Ánh sáng Xenon Halogent</li><li>Hệ thống quang học được gắn trên khung nhôm, chống sốc cho dụng cụ</li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-05-28 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-05-28
2811 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Tay khoan siêu tốc nha khoa | Silent power EVO 2 | Cefla S.C - Stern Weber | Italy | Cefla S.C - Stern Weber | Italy | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | Italy | Nhóm 3 |  |  | 11900000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2022-04-27 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị nhập khẩu mới 100%. Thuộc G7</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001, ISO 13485, CE, FDA.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường làm việc:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 10 ÷ 40<sup>0</sup>C</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tối đa: 30 ÷ 75%</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực hơi : 700 ÷ 1060hPa</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | 2021-04-27 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | 2021-04-27
2812 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu trong phẫu thuật | FD611R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 8920416 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu đôi Biemer-Mueller, thẳng, ngàm có khía chéo, ngàm mở 5mm, ngàm dài 6mm, lực kẹp 0,25 - 0,29 N</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim vi phẫu Diadust,&nbsp;cong, ngàm trơn, ngàm phủ bụi kim cương,&nbsp;cán tròn, màu vàng, có khóa cài, cán kiểu nhíp, dài&nbsp;180mm, dùng cho chỉ 6/0-11/0</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2813 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | HỆ THỐNG KÉO GIÃN CỔ VÀ CỘT SỐNG | DIGIT-TRAC 930 | Ever Prosperous Instrument, Inc | Đài Loan | Ever Prosperous Instrument, Inc | Đài Loan |  | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 185000000 | t | Bộ | true | 2021-04-27 | 2022-04-27 | <p><strong>HỆ THỐNG KÉO GIÃN CỔ VÀ CỘT SỐNG </strong></p><p> <strong><em>Model: </em>DIGIT-TRAC 930</strong></p><p><strong style="color: black;"><em>Hãng sản xuất: </em></strong><strong>EVER PROSPEROUS INSTRUMENT, INC</strong></p><p><strong style="color: black;"><em>Xuất xứ: Đài Loan</em></strong></p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất: 2021</p><p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE : 93/42 / EEC</p> | <p><strong><em><u>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN : </u></em></strong></p><p><br></p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Giường nâng hạ bằng điện</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Công tắc dừng từ xa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ đai kéo lồng ngực</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ đai kéo vùng xương chậu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Thanh móc đai kéo vùng xương chậu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây kéo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ đai kéo cổ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây kéo cổ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Giá đỡ để kéo cổ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây nguồn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bàn đạp chân nâng hạ giường kéo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Giá đỡ máy kết nối với giường có khả năng xoay.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Giá đỡ chân trên giường kéo có thể chỉnh độ cao.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng ( Tiếng Anh, Tiếng Việt)</p><p>&nbsp;</p> | <p><strong><em><u>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</u></em></strong></p><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p><p><strong><em>PHẦN ĐẦU KÉO:</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lực kéo: Tối đa. 40 lb (18kg) / 110 lb (50kg) / 200 lb (91kg) có thể hoán đổi cho nhau</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bù lực kéo: Bù tự động bằng máy tính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị lực lượng: Lực lượng thực tế / Lực lượng đặt trước - màn hình chuyển đổi tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ kéo: Vô cấp, liên tục và có thể điều chỉnh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lực kéo / thời gian nhả liên tục: 00 ~ 99 (s), bằng lựa chọn lực kéo tĩnh “- -“.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ trị liệu: Liên tục / Không liên tục / Gián đoạn hài hòa / Cấp tiến</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian kéo: 1 ~ 99 phút ± 2%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển âm lượng- gồm 4 cấp độ: Tĩnh / Thấp / Giữa / Tối đa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống an toàn: Nhiều cảnh báo bảo vệ - kỹ thuật / quá tải / nghỉ &nbsp;&gt; giữ / điều khiển từ xa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 100V / 120V / 220V / 240V (nguồn điện có thể lựa chọn với công tắc) 50 / 60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng: 1.2A (100V, 110V, 120V)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.6A (220V, 230V, 240V) </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu thụ điện: Tối đa. 150VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ dao động điện áp cho phép: Tối đa. ± 10%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rò rỉ điện từ vỏ: &lt;100μA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện trở đất: &lt; 0,1Ω</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức độ an toàn điện: Loại I / Loại BF (IEC 60601-1)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đã kiểm tra EMC: Yêu cầu IEC 60601-1-2</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân loại thiết bị: Loại IIb theo MDD 93/42 / EEC Phụ lục IX</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đánh dấu CE: CE 0197</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 30lbs / 13,6kgs</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 36 (L) x 29,5 (W) x 27 (H) (cm)</p><p><strong><em>Điều kiện vận chuyển và lưu trữ</em></strong></p><p>- Phạm vi nhiệt độ môi trường: từ - 40 ℃ đến ＋ 70 ℃;</p><p>- Phạm vi độ ẩm tương đối: từ 10% đến 100%, bao gồm cả ngưng tụ;</p><p>- Phạm vi áp suất khí quyển: từ 500hPa đến 1060hPa.</p><p><em>&nbsp;</em></p><p><em>&nbsp;</em><strong><em>Điều kiện hoạt động</em></strong></p><p>- Phạm vi nhiệt độ xung quanh: từ ＋ 10 ℃ đến ＋ 40 ℃.</p><p>- Độ ẩm tương đối: từ 30% đến 75%.</p><p>- Phạm vi áp suất khí quyển: từ 700hPa đến 1060hPa<em>.</em></p> | <p><strong><em><u>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</u></em></strong></p><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p><p><strong><em>PHẦN ĐẦU KÉO:</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lực kéo: Tối đa. 40 lb (18kg) / 110 lb (50kg) / 200 lb (91kg) có thể hoán đổi cho nhau</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bù lực kéo: Bù tự động bằng máy tính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị lực lượng: Lực lượng thực tế / Lực lượng đặt trước - màn hình chuyển đổi tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ kéo: Vô cấp, liên tục và có thể điều chỉnh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lực kéo / thời gian nhả liên tục: 00 ~ 99 (s), bằng lựa chọn lực kéo tĩnh “- -“.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ trị liệu: Liên tục / Không liên tục / Gián đoạn hài hòa / Cấp tiến</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian kéo: 1 ~ 99 phút ± 2%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển âm lượng- gồm 4 cấp độ: Tĩnh / Thấp / Giữa / Tối đa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống an toàn: Nhiều cảnh báo bảo vệ - kỹ thuật / quá tải / nghỉ &nbsp;&gt; giữ / điều khiển từ xa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 100V / 120V / 220V / 240V (nguồn điện có thể lựa chọn với công tắc) 50 / 60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng: 1.2A (100V, 110V, 120V)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.6A (220V, 230V, 240V) </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu thụ điện: Tối đa. 150VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ dao động điện áp cho phép: Tối đa. ± 10%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rò rỉ điện từ vỏ: &lt;100μA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện trở đất: &lt; 0,1Ω</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức độ an toàn điện: Loại I / Loại BF (IEC 60601-1)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đã kiểm tra EMC: Yêu cầu IEC 60601-1-2</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân loại thiết bị: Loại IIb theo MDD 93/42 / EEC Phụ lục IX</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đánh dấu CE: CE 0197</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 30lbs / 13,6kgs</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 36 (L) x 29,5 (W) x 27 (H) (cm)</p><p><br></p><p><em>&nbsp;</em></p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-04-27 | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-04-27
2814 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | AutoDELFIA | AutoDELFIA | Wallac Oy | Phần Lan | Wallac Oy | Phần Lan | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 4500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-19 | 2021-08-19 | <p>+ Nguồn điện: 100-240V, 50/60 Hz</p><p>+ Điều kiện môi trường:</p><ul><li>Nhiệt độ: 15 – 35 <sup>o</sup>C</li><li>Độ ẩm tương đối: 20 – 80 %</li></ul><p>+Tiếng ồn: &lt;66 dB</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016</p> | <ul> <li>Máy chính bao gồm Bộ xử lý đĩa và Bộ xử lý mẫu: 01 hệ thống</li> <li>Phần mền điều khiển thiết bị AutoDELFIA Manager 3.0; phần mềm quản lý và báo cáo kết quả : 01 bộ</li> <li>Đầu đọc mã vạch: 01 bộ</li> <li>Hệ thống bàn chuyên dụng phù hợp với hệ thống: 01 bộ</li> <li>Phần mềm tính toán nguy cơ LifecCycle dùng cho sàng lọc trước sinh: 01 bộ</li> <li>Bộ lưu điện UPS: <u>&gt;</u>2 kVA: 01&nbsp; cái</li> <li>Máy tính và màn hình cài phần mềm điều khiển và phần mềm tính toán nguy cơ: 02 bộ</li> </ul> |  |  | <p>- Thuế, phí: Bao gồm trong giá niêm yết.<br /> - Thời gian bảo hành: 12 tháng.<br /> - Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.<br /> - Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn người sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-26 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2021-05-19
2815 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | DELFIA Xpress | DELFIA Xpress | Wallac Oy | Phần Lan | Wallac Oy | Phần Lan | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 2500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-19 | 2021-08-19 | <p>+ Điều kiện môi trường hoạt động:</p><ul><li>Nhiệt độ: 15 - 30<sup>o</sup>C</li><li>Độ ẩm tương đối: 10 - 80 %</li></ul><p>+ Điện năng:</p><ul><li>Công suất tiêu thụ: 300 VA</li><li>Hiệu điện thế: 100-240 +/- 10%V, 50/60 Hz</li></ul><p>+ Kích thước: 600 x 850 x 550 mm (C x R x S)</p><p>+ Trọng lượng: 65 kg</p><p>+ ISO 13485:2016</p> | <p>+ Giá đựng ống mẫu xét nghiệm, ống hiệu chuẩn: 01 bộ</p> <p>+ Đèn tín hiệu xét nghiệm: 01 cái</p> <p>+ Đèn tín hiệu mẫu: 01 cái</p> <p>+ Băng chuyền mẫu: 01 cái</p> <p>+ Khoang chứa đệm đặc hiệu: 01 cái</p> <p>+ Khay thải: 01 cái</p> <p>+ Khoang chứa thuốc thử đặc hiệu: 01 cái</p> <p>+ Khoang chứa bình thuốc thử lớn: 01 cái</p> <p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> <p>+ Phần mềm điều khiển phân tích và đánh giá kết quả được cài đặt sẵn trên máy tính: 01 bộ</p> <p>+ Phần mềm chuyên dụng dùng cho sàng lọc trước sinh để tính toán nguy cơ: 01 bộ</p> <p>+ Cung cấp kèm theo:</p> <ul> <li>Đầu đọc mã vạch: 01 cái</li> <li>Bộ lưu điện UPS Online: 01 cái</li> <li>Máy tính và màn hình cài phần mềm: 02 bộ</li> </ul> |  |  | <p>- Thuế, phí: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> <p>- Thời gian bảo hành: 12 tháng.</p> <p>- Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> <p>- Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn người sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-26 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2021-05-19
2816 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Lồng ấp | Lồng ấp | Lồng ấp trẻ sơ sinh | BT-500 | Bistos Co., Ltd. | Hàn Quốc | Bistos Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN |  | Nhóm 4 |  |  | 315000000 | t | Bộ | true | 2021-02-22 | 2021-12-31 | <p><strong>Lồng ấp trẻ sơ sinh có các tính năng:</strong></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tường vách đôi và cửa chắn không khí giúp duy trì nhiệt độ ổn định trong lồng, giúp trẻ giữ được nhiệt độ ổn định.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn thấp, bộ phận tạo ra tiếng ồn được thiết kế để tạo ra tiếng ồn ở mức thấp nhất tạo môi trường yên tĩnh cho trẻ sơ sinh.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay X-ray được tích hợp sẵn, cân đo trọng lượng giúp kiểm soát cân nặng </span><span style="color: red;">(cân nặng tùy chọn mua thêm).</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giường có thể điều chỉnh được độ nghiêng, hỗ trợ điều trị theo liệu pháp Trendelenburg hiệu quả.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểm soát và đo nồng độ oxy trong lồng </span><span style="color: red;">( tùy chọn mua thêm)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước trong khay chứa được khử trùng bằng Autoclaving</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống nâng, điều chỉnh độ cao của nệm giúp tối ưu hóa phù hợp với chiều cao của mỗi nhân viên. </span><span style="color: red;">( tùy chọn mua thêm)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Với 6 cửa bên hông của các mặt lồng ấp giúp trẻ sinh non có thể được chăm sóc từ nhiều hướng khác nhau.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Camera CCD theo dõi trẻ sơ sinh, hiển thị tình trạng trẻ trên màn hình phụ ngay cả khi lồng ấp được che lại. Video có thể kết nối với điện thoại hoặc máy tính bằng kết nối không dây wireless. </span><span style="color: red;">(Tùy chọn mua thêm)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ đa ngôn ngữ giúp nhân viên y tế có thể vận hành lồng ấp đúng cách với ngôn ngữ riêng của họ.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hai cảm biến nhiệt độ da giúp theo dõi nhiệt độ từ bụng và ngoại vi.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giỏ đựng đồ với kích thước lớn, có không gian đủ rộng bên trong để lưu trữ các đồ dùng cần thiết cho việc chăm sóc trẻ sơ sinh. </span><span style="color: red;">(Tùy chọn mua thêm)</span></p> | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">LỒNG ẤP TRẺ SƠ SINH</strong></p><p>MODEL: BT – 500</p><p>Hãng sản xuất: Bistos </p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>Máy mới 100%</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016</p><p><strong style="color: black;">Cấu hình cung cấp</strong></p><p>-&nbsp;Lồng ấp chính và màn hình hiển thị màu 7 inch TFT LCD: 01 cái</p><p>-&nbsp;Giá đỡ và chân có bánh xe với khóa cố định: 01 cái.</p><p>-&nbsp;Bộ Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm: 01 cái</p><p>-&nbsp;Cảm biến nhiệt độ da: 01 cái.</p><p>-&nbsp;Nệm: 01 cái</p><p>-&nbsp;Khay X-Ray: 01 cái.</p><p>-Tấm lọc không khí: 04 cái</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2021-02-22 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KDN | 2021-02-22
2817 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy siêu âm trị liệu | THIẾT BỊ SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ ĐA TẦN | MEDISOUND 3000 | Domino S.r.l. | Italy | Domino S.r.l. | Italy |  | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | Italy | Nhóm 3 |  |  | 65000000 | t | Bộ | true | 2021-04-27 | 2022-04-27 | <p><strong>THIẾT BỊ SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ ĐA TẦN</strong></p><p><strong><em>Model: </em>MEDISOUND 3000</strong></p><p><strong><em>Nhãn hiệu</em>: GLOBUS</strong></p><p><strong style="color: black;"><em>Hãng sản xuất: </em></strong><strong>DOMINO S.R.L</strong></p><p><strong style="color: black;"><em>Xuất xứ: Ý</em></strong></p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất: 2021</p><p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE : 93/42 / EEC được cập nhật bởi 2007/47 chỉ thị cho các thiết bị y tế</p> | <p><strong><em><u>&nbsp;CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN : </u></em></strong></p><p><br></p><p>A. Hộp đựng</p><p>B. Gel siêu âm</p><p>C. Bộ dây nguồn</p><p>D. Thiết bị chính</p><p>E. Bộ khuếch tán- Đầu phát</p><p>F. Tài liệu hướng dẫn sử dụng ( Tiếng Anh, Tiếng Việt)</p> | <p><strong><em>CẤU HÌNH TÙY CHỌN</em></strong></p><p> - Pin có thể sạc lại (Ni-MH 12 V 4Ah)</p> | <p><strong><em><u>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình: Kích thước vùng hiển thị 2,6 ”</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu ra: 01 kênh đầu ra</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu phát: 1 đầu phát Ø 42mm&nbsp;- IP68</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: 3W / cm2 ± 20%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Liên kết quản lý: Có</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số phát: 3MHz và 1MHz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ phát: Liên tục và xung</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chu kỳ: 10% -100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tín hiệu âm thanh: Có</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hẹn giờ tắt tự động: Có ( 1-20 phút)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cấp:</p><p>&nbsp;- Nguồn chính</p><p>&nbsp;- Pin có thể sạc lại</p><p><strong><em>Thiết bị:</em></strong></p><p>Kích thước:&nbsp;170x220x60 mm</p><p>Trọng lượng: 870 gr.</p><p>Vỏ máy&nbsp;&nbsp;&nbsp;: chế tao từ nhựa ABS thực phẩm</p><p>Mức độ bảo vệ: IP 20</p><p><strong>THIẾT BỊ SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ ĐA TẦN</strong></p><p><strong><em>Model: </em>MEDISOUND 3000</strong></p><p><strong><em>Nhãn hiệu</em>: GLOBUS</strong></p><p><strong style="color: black;"><em>Hãng sản xuất: </em></strong><strong>DOMINO S.R.L</strong></p><p><strong style="color: black;"><em>Xuất xứ: Ý</em></strong></p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất: 2021</p><p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE : 93/42 / EEC được cập nhật bởi 2007/47 chỉ thị cho các thiết bị y tế</p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">&nbsp;</span></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-04-27 | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-04-27
2818 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Vít xương Mini Self-Tapping 2.0mm Titanium, dài 5mm | R-12-516-05 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 530000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Vít xương Mini Self-Tapping 2.0mm Titanium, dài 5mm</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: R-12-516-05</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Vít xương Mini Self-Tapping 2.0mm Titanium, dài 5mm, đường kính vít 2.0mm, dài 5mm; Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, đầu vít có tác dụng tự khoan trực tiếp khi giải phẫu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ,&nbsp;chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Vít xương Mini Self-Tapping 2.0mm Titanium, dài 5mm, đường kính vít 2.0mm, dài 5mm; Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, đầu vít có tác dụng tự khoan trực tiếp khi giải phẫu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ,&nbsp;chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Vít xương Mini Self-Tapping 2.0mm Titanium, dài 5mm, đường kính vít 2.0mm, dài 5mm; Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, đầu vít có tác dụng tự khoan trực tiếp khi giải phẫu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ,&nbsp;chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2819 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | MÁY HẤP NHIỆT ĐỘ THẤP DỤNG CỤ Y TẾ 150lít (Máy hấp nhiệt độ thấp plasma lạnh-đóng gói vô khuẩn tự động /Không phụ thuộc vật tư tiêu hao của nhà sản xuất) | ASP-150 | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E | Việt Nam | Chi Nhánh Công Ty CP Khoa Học Công Nghệ P.E | Việt Nam | ["2021"] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2390000000 | t | Cái | false | 2021-03-06 | 2022-03-06 | <p><strong style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Ứng dụng:</strong><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;Tiệt trùng plasma lạnh và đóng gói tự động vô trùng toàn bộ các dụng cụ y tế kim loại và phi kim loại: ống dây máy thở, mặt nạ, bóng ambu, dây nội soi, dụng cụ không chịu nhiệt chuyên khoa các loại…</span></p> | <p><strong>Đặc điểm chung:</strong></p><ul><li>Sử dụng nguồn vào là oxy y tế (từ oxy trung tâm của bệnh viện hoặc bình ngoài) để tạo ra ozone plasma lạnh ở nhiệt độ thấp (60C ÷ 100C).</li><li>Công nghệ khử khuẩn trực tiếp: khí ozone plasma lạnh được tạo ra sẽ bơm trực tiếp vào túi dụng cụ để khử trùng trực tiếp bởi oxy nguyên tử.</li><li>Sử dụng vật tư tiêu hao đầu vào là khí oxy y tế nên tuyệt đối an toàn cho sức khỏe nhân viên y tế.</li><li>Tích hợp khâu xử lý lưu trữ cuối cùng bằng hệ thống UVc đa chiều siêu bền.</li><li>Đối tượng phục vụ rất rộng và phù hợp nhu cầu thông dụng hằng ngày tại bệnh viện: dụng cụ kim loại, dụng cụ không chịu nhiệt, ống dây máy thở, ambu, mặt nạ, chai lọ, ống hút, dây nội soi, dụng cụ thăm khám lâm sàng…</li><li>Hóa chất tiêu hao, vật tư bao bì tiêu hao không phụ thuộc vào nhà cung cấp thiết bị cùng với chi phí vận hành thấp.</li><li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li><li>Nguồn điện: 220 – 240VAC, 50/60Hz /1 pha</li><li>Công suất tiêu thụ trung bình: 850 W/h.</li><li>Môi trường hoạt động: Nhiệt độ từ 50C đến 400C, độ ẩm tối đa 90%, phù hợp với khí hậu Việt Nam.</li><li>Thiết kế thân thiện, thuận tiện cho người sử dụng, đảm bảo an toàn.</li></ul><p><strong>Cấu hình tiêu chuẩn:</strong></p><ul><li>Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 01 máy.</li><li>Phụ kiện kèm theo:</li><li>Hộp que test thử màu trực tiếp: 01 hộp (24 que/hộp)</li><li>Đồng hồ lưu lượng oxy cấp vào: 01 bộ.</li><li>Túi đóng gói PA tiêu chuẩn: 2000 cái.</li><li>Túi đóng gói PE tiêu chuẩn: 2000 cái.</li><li>Kính UV: 01 cái.</li><li>Dung dịch thử màu (Ozone test): 10 bình (10ml/bình)</li><li>Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (tiếng Việt): 01 quyển.</li><li>Option :</li><li>Máy đo kiểm tra trực tiếp hoạt tính buồng khử trùng ozone plasma (Handheld ozone monitor): 01 cái.</li></ul><p><br></p> | <p><strong><em>Dung tích 150 lít (Model: ASP-150)</em></strong></p><ul><li>Kích thước tổng thể máy tiêu chuẩn (cao x ngang x sâu): 137cm x185cm x85cm</li><li>Thể tích buồng hấp plasma đóng gói tự động : 150 lít</li></ul><p>(Cao x ngang x sâu ) 40 cm x 70 cm x 54cm</p><ul><li>Số lượng ống phun khí ozone vào túi đóng gói: 10 đầu phun áp lực</li><li>Số gói dụng cụ xử lý/ mẻ: 06 gói tiêu chuẩn</li><li>Công suất đóng gói vô trùng/ ngày: 490 gói tiêu chuẩn</li><li>Lưu lượng oxy cung cấp: 6 lít/ phút.</li><li>Thời gian xử lý/ 1 chu trình tự động: 10 phút.</li></ul><p><br></p> | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY HẤP NHIỆT ĐỘ THẤP DỤNG CỤ Y TẾ</strong></p><p class="ql-align-center"><em>(MÁY HẤP NHIỆT ĐỘ THẤP PLASMA LẠNH – ĐÓNG GÓI VÔ KHUẨN TỰ ĐỘNG</em></p><p class="ql-align-center"><em>,CHUYÊN DÙNG CHO DỤNG CỤ Y TẾ )</em></p><p><strong>&nbsp;(AutoSterPack series ASP)</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Model:&nbsp;ASP- 150</strong></p><p><strong>Nhn hiệu : HMED</strong></p><p><strong>Xuất xứ : PETECH -VN</strong></p><p><strong>Máy mới 100% ,Năm sx : 2021</strong></p><p><strong>Điện thế sử dụng : 220VAC/ 1pha</strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn :</strong></p><p><strong>ISO-9001:2015</strong></p><p><strong>ISO 13485:2016</strong></p><p><strong>GPLH BYT : 22/2019/BYT-TB-CT</strong></p><p class="ql-align-center"><strong><u>CHỨNG TỪ KÈM THEO:</u></strong></p><p><strong><em>+ Chứng&nbsp;nhận ISO 9001:2015</em></strong></p><p><strong><em>+ Chứng nhận ISO 13485:2016</em></strong></p><p><strong><em>+ Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế</em></strong></p><p><strong><em>, số : 22/2019/BYT-TB-CT.</em></strong></p><p><em>+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa&nbsp;của nhà sx&nbsp;(CO)</em></p><p><em>+Chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sx (CQ)</em></p><p><em>+ Bản&nbsp;công bố tiêu chuẩn</em>&nbsp;<em>nhà&nbsp;sản xuất (DOS)</em></p><p><em>+Chứng nhận kiểm định xuất xưởng của nhà sản xuất (RFF)</em></p><p><em>+ Bằng khen của Chủ tịch-UBND TP.Hồ Chí Minh</em></p><p><em>+ Bằng khen của Bộ trưởng-Bộ Khoa học và&nbsp;Công nghệ Việt Nam</em></p><p><em>+Chứng nhận “Thành Tựu Sáng Tạo Khoa Học- Công&nbsp;Nghệ Việt Nam “ (VIFOTEC)</em></p><p><em>+&nbsp;Bộ&nbsp;hồ sơ gốc kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng.</em></p> | [5 empty] | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-03-06 | CONG TY CO PHAN DAU TU THIET BI Y TE CONG NGHE CAO HMED | 2021-03-06
2820 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | FD572R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 3209995 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Dụng cụ đặt kẹp mạch máu Biemer, thẳng, dài 145mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim vi phẫu Diadust,&nbsp;cong, ngàm trơn, ngàm phủ bụi kim cương,&nbsp;cán tròn, màu vàng, có khóa cài, cán kiểu nhíp, dài&nbsp;180mm, dùng cho chỉ 6/0-11/0</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2821 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC279R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 10442900 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích Nelson-Metzenbaum Durotip TC, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 260mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2822 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu chuyên tim mạch 4 đầu dò | Affiniti 70 | Philips Ultrasound Inc. | Mỹ | Philips Ultrasound Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-22 | 2022-06-22 | <p>Thiết bị mới 100%</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-22
2823 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | GSP | GSP | Wallac Oy | Phần Lan | Wallac Oy | Phần Lan | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 5200000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-19 | 2021-08-19 | <p><strong>Kích thước</strong>:</p><p>Chiều cao: 1960 mm</p><p>Chiều rộng: 1310 mm</p><p>Chiều sâu: 760 mm</p><p>Khối lượng: 610 kg&nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Công suất điện:</strong></p><p>Công suất tiêu thụ: 1500 VA</p><p>Hiệu điện thế: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz</p><p><strong>Điều kiện môi trường:</strong></p><p>Nhiệt độ vận hành: 18 – 30 <sup>o</sup>C</p><p>&nbsp;Dải nhiệt độ: 18 - 27 <sup>o</sup>C, 10 - 80% độ ẩm tương đối</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 - 30<sup>o</sup>C, 10 – 65% độ ẩm tương đối</p><p><strong>Độ ồn:</strong> &lt; 60 dB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Nước sử dụng để pha chế dung dịch rửa và để rửa, tráng phải là nước khử ion.</p><p>&nbsp;<strong>Mẫu:&nbsp;</strong></p><p>Dạng mẫu: Đĩa máu khô đục từ giấy thấm máu khô vào các giếng của các đĩa 96 giếng</p><p>Nhận diện mẫu: Đọc mã vạch tự động hoặc nhập trực tiếp bằng tay</p> | <ul> <li>Máy xét nghiệm miễn dịch tự động kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 hệ thống</li> <li>Hệ thống máy tính và phần mềm điều khiển:01 bộ</li> <li>Bộ lưu điện: 01 bộ</li> </ul> |  |  | <p>- Thuế, phí: Bao gồm trong giá niêm yết.<br /> - Thời gian bảo hành: 12 tháng.<br /> - Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.<br /> - Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn người sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-26 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2021-05-19
2824 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay cao cấp của ALPK2 | K2-2015M | Tanaka Sangyo Co., Ltd | Nhật Bản | Tanaka Sangyo Co., Ltd | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1299000 | t | Bộ | false | 2021-04-16 | 2021-04-16 | <p><strong>Tên sản phẩm: Máy đo huyết áp bắp tay cao cấp của ALPK2</strong></p><p><strong>Mã sản phẩm:&nbsp;K2-2015M</strong></p><p><strong>Nhãn hiệu: ALPK2 </strong></p><p><strong>Nhà sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản </strong></p><p><strong>Xuất xứ: Nhật</strong></p><p><strong>Chứng nhận: ISO 13485, EC TUV</strong></p> | <p>♥ Máy đo huyết áp điện tử số 1 Nhật Bản</p><p>♥ Model: K2-2015M</p><p>♥ Xuất xứ: Nhật Bản (kèm CO do Phòng Thương mại &amp; Công nghiệp Nhật Bản cấp).</p><p>♥ Linh kiện &amp; công nghệ Nhật Bản.</p><p>♥ Phương pháp đo theo công nghệ Oscillometric tự động.</p><p>♥ Tích hợp công nghệ Accending cho kết quả chuẩn xác trong 30 giây.</p><p>♥ Chức năng phát hiện bệnh tim loạn nhịp “Pulse Rhythm”.</p><p>♥ Chức năng phát hiện cử động “Body Motion”.</p><p class="ql-align-justify">♥ Chức năng báo mức pin “Battery Indicator”.</p><p>♥ Chức năng đồng hồ 24 giờ “Clock”.</p><p class="ql-align-justify">♥ Chức năng tính giá trị trung bình các kết quả.</p><p class="ql-align-justify">♥ Bộ nhớ đến 60 kết quả đo kèm ngày/ giờ.</p> | <p class="ql-align-justify">♥ Vòng bít loại cao cấp “SLIM CUFF” mềm mại và êm ái.</p><p class="ql-align-justify">♥ Chế độ cá nhân “Personal Mode” tối ưu qui trình đo và cải thiện sự thoải mái dựa trên kết quả 3 lần đo cuối.</p><p>♥ Màn hình LCD 13 chữ số rõ nét.</p><p class="ql-align-justify">♥ Chế độ tiết kiệm pin tự tắt sau 3 phút không sử dụng.</p><p>♥ Nguồn điện 4 viên AA hoặc AC adapter (mua thêm).</p><p class="ql-align-justify">♥ Tiêu chuẩn y tế ISO13485 của TUV và Giấy phép lưu hành tại Châu Âu CE.</p><p class="ql-align-justify">♥ Tiêu chuẩn an toàn EMC (IEC60601-1-2:1993), EN1060-1 và EN1060-3.</p><p class="ql-align-justify">♥ Đã được kiểm định lâm sàng tại Nhật Bản.</p><p class="ql-align-justify">♥ Bác sĩ Tim mạch Nhật Bản khuyên dùng.</p> | <p class="ql-align-justify">Phạm vi đo huyết áp: 0 đến 300mmHg (áp lực vecxi/ túi hơi)</p><p class="ql-align-justify">Phạm vi đo:&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 đến 250 mmHg (tâm thu)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 đến 180 mmHg (tâm trương)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 đến 160 bpm (nhịp tim)</p><p class="ql-align-justify">Độ chính xác: ± 3 mmHg (áp lực vecxi/ túi hơi)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;± 5 mmHg của việc đọc (nhịp tim)</p><p class="ql-align-justify">Bơm hơi:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bằng mô tơ tự động</p><p class="ql-align-justify">Xả hơi:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Van xả hơi tự động</p><p class="ql-align-justify">Nguồn điện:&nbsp;&nbsp;6.0V qua AC Adaptor hay 1.5x4V Pin AA</p><p class="ql-align-justify">Công suất tiêu thụ: 4W (tối đa)</p><p class="ql-align-justify">Bộ nhớ:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 kết quả đo</p><p class="ql-align-justify">Điều kiện hoạt động: +10<sup>o</sup>C đến +40<sup>o</sup>C, độ ẩm dưới 85% RH</p><p class="ql-align-justify">Môi trường lưu trữ:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-5<sup>o</sup>C đến +50<sup>o</sup>C, độ ẩm dưới 85% RH</p><p class="ql-align-justify">Vecxi/ Túi hơi:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chu vi túi khí 22 - 42cm</p><p class="ql-align-justify">Máy chính:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nặng: xấp xỉ 250g (AC Adaptor hay pin)</p><p class="ql-align-justify">Kích thước:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116.7x122.0x69.9mm (Rộng x Dài x Cao)</p><p class="ql-align-justify">Ý nghĩa các biểu tượng:</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Loại thiết bị BF.&nbsp;Thiết bị Class II</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | 2021-04-16 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa | 2021-04-16
2825 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo nhãn áp | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc cầm tay Tonocare | 2418-P2000 | Keeler Limited | Anh | Keeler Limited | Anh |  | Công ty TNHH Y tế Nam Hà Nội |  | Nhóm 3 |  |  | 150000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-07 | 2020-12-31 | <p>Thiết bị mới 100%</p> | <p>- Máy chính: 01 cái</p><p>- Trạm sạc (giá đỡ): 01 cái</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Y tế Nam Hà Nội | 2020-12-07 | Công ty TNHH Y tế Nam Hà Nội | 2020-12-31
2826 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC279WB | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 30143400 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích Nelson-Metzenbaum Noir Wavecut TC, mảnh, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, màu đen, cán vàng, dài 260mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2827 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu trong phẫu thuật | FB432R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 6608047 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp Bulldog không chấn thương Glover Atraumata, loại nhỏ, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 68mm,</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp Bulldog không chấn thương Glover Atraumata, loại nhỏ, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 96mm, ngàm dài 50mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2828 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy lọc HDF online | Máy lọc HDF online | Máy thận nhân tạo HDF online | DBB-07 | Nikkiso Co., Ltd. | Nhật Bản | Nikkiso Co., Ltd. | Nhật Bản |  | Công ty TNHH TM-DV Đồng Hữu | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1155000000 | t | Cái | true | 2021-04-16 | 2022-12-31 | <p><strong>Máy thận nhân tạo HDF online</strong></p><p>Model: DBB-07</p><p>Hãng sản xuất: Nikkiso Co., Ltd.</p><p>Hãng chủ sở hữu : Nikkiso Co., Ltd.</p><p>Xuất xứ: Nhật Bản</p><p>Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%</p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp cho 1 máy:</strong></p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính</p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm bao gồm:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cọc gá kẹp quả lọc: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kẹp quả lọc: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây dẫn nước cấp: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây dẫn nước thải: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin dự phòng (gắn trong máy): 1 bộ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>CẤU HÌNH KỸ THUẬT</strong></p><p class="ql-align-justify"><u>1. Môi trường làm việc:</u></p><p>Nhiệt độ: đến +35 độ C</p><p>Độ ẩm: đến 85% </p><p class="ql-align-justify"><u>2. Nguồn điện</u>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Nguồn điện: 220V đến 240V;&nbsp;50/60 Hz </p><p class="ql-align-justify"><u>3. Nguồn nước</u>: </p><p>Áp lực nước:100 ~ 700 kPa (1.0 – 7.0 bar)</p><p>Nhiệt độ:5<sup>0</sup>C ~ 30<sup>0</sup>C. </p><p class="ql-align-justify"><u>4. Khả năng nối mạng</u>:Có </p><p class="ql-align-justify"><u>5. Tự động kiểm tra máy trước khi vận hành</u> </p><p class="ql-align-justify"><u>6. Có chức năng rửa và khử trùng máy</u></p><p class="ql-align-justify"><u>7. Màn hình hiển thị:</u> </p><p>LCD, cảm ứng.</p><p>Hiển thị các thông số cài đặt, thông số hoạt động hiện tại, các lỗi xảy ra và cách khắc phục</p><p class="ql-align-justify"><u>8. Dịch lọc</u>: </p><p>Độ dẫn điện dịch lọc:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ dẫn bicarbonate:2.3 ~ 7.0 mS/cm</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ dẫn tổng:12.5 ~ 15.5mS/cm</p><p>Áp lực dịch lọc:-600 ~ +600mmHg </p><p>Nhiệt độ dịch lọc:34<sup>0</sup>C ~ 40<sup>0</sup>C </p><p>Lưu lượng dịch lọc: 300 ~ 700mL/phút </p><p class="ql-align-justify"><u>9. Hệ thống bơm máu: </u></p><p>Lưu lượng: 40 ~ 600ml/phút</p><p>Pin dự trữ: tối đa 30 phút.</p><p>Sử dụng được tay quay khi mất điện</p><p>Hiển thị tốc độ bơm máu </p><p class="ql-align-justify"><u>10. Hệ thống phát hiện bọt khí:</u></p><p>Phát hiện những bọt khí đơn lẻ từ 0,02ml và từ 0,0003ml với chùm bọt khí (tốc độ truyền máu là 250mL/phút). </p><p class="ql-align-justify"><u>11. Hệ thống phát hiện rò rỉ máu:</u> </p><p>Điểm phát hiện: ở mức 0.5mL máu / 1L dịch lọc (tại Ht=20%). </p><p class="ql-align-justify"><u>12. Theo dõi áp lực tĩnh mạch</u>: –200 ~ +500mmHg</p><p class="ql-align-justify"><u>13. Theo dõi áp lực động mạch</u>: –300 ~ +300mmHg</p><p class="ql-align-justify"><u>14. Theo dõi áp lực xuyên màng </u>: –100 ~ +500mmHg</p><p class="ql-align-justify"><u>15. Cơ chế siêu lọc</u><strong><u>:</u></strong> </p><p>Sai số : ± 30mL/giờ </p><p>Tốc độ tối đa: 4000mL/giờ</p><p>Có chương trình siêu lọc đơn thuần</p><p class="ql-align-justify"><u>16. HDF online:</u></p><p>Tốc độ bù dịch: 0.10 – 18.00L/h</p><p>Độ chính xác: ± 10% </p><p>Tự động bù theo lưu lượng máu</p><p><u>17. Có chức năng Conductivity profile</u></p> | [5 empty] | Công ty TNHH TM-DV Đồng Hữu | 2021-04-16 | Công ty TNHH TM-DV Đồng Hữu | 2021-04-16
2829 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC295W | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 8602500 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo cắt chỉ Durotip TC, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2830 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu trong phẫu thuật | FB433R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 6946867 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp Bulldog không chấn thương Glover Atraumata, loại nhỏ, cong, ngàm có răng De Bakey, dài 65mm,</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp Bulldog không chấn thương Glover Atraumata, loại nhỏ, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 96mm, ngàm dài 50mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2831 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC283R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 7173400 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích Lexer Durotip TC, bản hẹp, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 165mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2832 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD511R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 718154 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu thuật Adson, có mấu, thẳng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
2833 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Kính hiển vi | Kính hiển vi 2 mắt | Kính hiển vi có camera | Primo Star (Fixed-kohler) | Carl Zeiss Microscopy GmbH | Trung Quốc | Carl Zeiss Microscopy GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm null |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-01 | 2021-09-08 | <p>-&nbsp;Chiếu sáng trường đồng nhất: Đường kính 20 mm</p><p>- Phù hợp với các vật kính có độ phóng đại từ 4x đến 100x</p><p>-&nbsp;Điều chỉnh độ sáng tương tự từ khoảng 15 đến 100%</p><p>-&nbsp;Mô-đun LED (đèn huỳnh quang phản chiếu) tối đa 40 mW, 365 - 625 nm, LED hoặc đèn LED huỳnh quang phản chiếu.</p> | <p class="ql-align-justify">- Thân kính: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Mâm gắn vật kính loại 4 vị trí: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bàn để mẫu cơ học: 01 cái</p><p>- Cụm đèn chiếu sáng Halogen: 01 cái</p><p>- Ống kính quan sát 30°/20 có cổng kết nối camera và bộ phận chia sáng theo tỷ lệ 50% quan sát qua ống kính và 50% tới camera: 01 bộ</p><p>- Vật kính "<span style="color: rgb(20, 19, 20);">Plan-Achromat</span>" 4x/0.1: 01 cái</p><p>- Vật kính "<span style="color: rgb(20, 19, 20);">Plan-Achromat</span>" 10x/0.25: 01 cái</p><p>- Vật kính "<span style="color: rgb(20, 19, 20);">Plan-Achromat</span>" 40x/0.65: 01 cái</p><p>- Vật kính "<span style="color: rgb(20, 19, 20);">Plan-Achromat</span>" 100x/1.25 dầu: 01 cái</p><p>- Hộp tụ quang 0.9/ 1.25: 01 cái </p><p>- Thị kính 10x/20 : 02 cái</p><p class="ql-align-justify">- Cổng kết nối camera: 01 bộ</p><p>- Nguồn sáng HAL hoặc LED: 01 bộ</p><p>- Camera chính hãng: 01 cái</p><p>- Bộ phần mềm chính hãng: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Máy tính để bàn mua tại VN: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển</p><p><br></p> |  | <p> Chỉnh thô 45mm/vòng</p><p> Chỉnh tinh 0,5 mm / vòng</p><p> Giới hạn di chuyển tiêu cự 15 mm</p><p> Mâm gắn vật kính có 4 vị trí để gắn vật kính</p><p> - Đường kính ống kính quan sát 30mm</p><p> - Thị kính 10x/20 và 10x /20 có điều chỉnh diop</p><p> - Bàn để mẫu kèm theo bộ phận di chuyển mẫu theo 2 chiều XY 75x30, điều chỉnh bên phải/trái</p><p> - Núm điều chỉnh di chuyển mẫu theo 2 trục XY đồng trục tùy chọn phải hoặc sang trái</p><p> - Bộ giữ mẫu có cần đòn lò xo, bên trái</p><p> - Tụ quang 0,9 / 1,25 ; cho vật kính từ 4x đến 100x</p><p> </p><p> - Đường kính vi trường quan sát 20 mm</p><p> Chụp cảnh trường đã chụp của máy ảnh 11,4 mm x 8,56 mm</p><p> - Khoảng cách điều chỉnh đồng tử từ 48 đến 75 mm</p><p> - Góc quan sát khoảng 30°</p><p> - Tỉ lệ phân tách quan sát khoảng 50% vis /chụp ảnh 50% doc</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-02-01 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-05-12
2834 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | THIẾT BỊ ĐIỆN PHÂN 4 KÊNH ĐA CHỨC NĂNG | GENESY 300 PRO | Domino S.r.l. | Italy | Domino S.r.l. | Italy |  | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | Italy | Nhóm 3 |  |  | 35000000 | t | Bộ | true | 2021-04-27 | 2022-04-27 | <p><strong>THIẾT BỊ ĐIỆN PHÂN 4 KÊNH ĐA CHỨC NĂNG</strong></p><p> <strong><em>Model: </em>GENESY 300 PRO</strong></p><p><strong><em>Nhãn hiệu</em>: GLOBUS</strong></p><p><strong style="color: black;"><em>Hãng sản xuất: </em></strong><strong>DOMINO S.R.L</strong></p><p><strong style="color: black;"><em>Xuất xứ: Ý</em></strong></p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất: 2021</p><p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE : 93/42 / EEC được cập nhật bởi 2007/47 chỉ thị cho các thiết bị y tế</p> | <p><strong><em><u>&nbsp;</u></em></strong>THIẾT BỊ ĐIỆN XUNG- ĐIỆN PHÂN 4 KÊNH<span style="color: rgb(11, 170, 220);">¦ </span>91 CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM BỐN KÊNH CHUYÊN NGHIỆP DÀNH RIÊNG CHO VẬT LÝ TRỊ LIỆU.29 THỂ DỤC, THẨM MỸ, TẬP LUYỆN ¦ 20 GIẢM ĐAU ¦ 22 THỂ THAO ¦ 12 VI DÒNG- MICROCURRENT ¦ 6 PHỤC HỒI ¦ 1 TIỂU KHÔNG KIỂM SOÁT ¦ 1 ĐIỆN PHÂN/ ĐIỆN DI- IONOPHORESIS</p> |  | <p>THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHỤ KIỆN</p><p><span style="color: rgb(36, 32, 33);">H</span>Ồ<span style="color: rgb(36, 32, 33);">I ¦ 1 TI</span>Ể<span style="color: rgb(36, 32, 33);">U KHÔNG KI</span>Ể<span style="color: rgb(36, 32, 33);">M SOÁT ¦ 1 </span>Đ<span style="color: rgb(36, 32, 33);">I</span>Ệ<span style="color: rgb(36, 32, 33);">N PHÂN/ </span>Đ<span style="color: rgb(36, 32, 33);">I</span>Ệ<span style="color: rgb(36, 32, 33);">N DI- IONOPHORESIS</span></p><p><span style="color: rgb(36, 32, 33);">29 TH</span>Ể <span style="color: rgb(36, 32, 33);">D</span>Ụ<span style="color: rgb(36, 32, 33);">C, TH</span>Ẩ<span style="color: rgb(36, 32, 33);">M M</span>Ỹ<span style="color: rgb(36, 32, 33);">, T</span>Ậ<span style="color: rgb(36, 32, 33);">P LUY</span>Ệ<span style="color: rgb(36, 32, 33);">N ¦ 20 GI</span>Ả<span style="color: rgb(36, 32, 33);">M </span>Đ<span style="color: rgb(36, 32, 33);">AU ¦ 22 TH</span>Ể <span style="color: rgb(36, 32, 33);">THAO ¦ 12 VI DÒNG- MICROCURRENT ¦ 6 PH</span>Ụ<span style="color: rgb(36, 32, 33);">C</span></p><p>SẢN PHẨM BỐN KÊNH CHUYÊN NGHIỆP DÀNH RIÊNG CHO VẬT LÝ TRỊ LIỆU.</p><p>THIẾT BỊ ĐIỆN XUNG- ĐIỆN PHÂN 4 KÊNH<span style="color: rgb(11, 170, 220);">¦ </span><span style="color: rgb(36, 32, 33);">91 CHƯƠNG TRÌNH</span></p><p>GENESY 300 PRO</p><p><span style="color: rgb(36, 32, 33);">Số kênh</span></p><p><span style="color: rgb(36, 32, 33);">Tần số</span></p><p>4 kênh riêng biệt (8 điện cực)</p><p><span style="color: rgb(36, 32, 33);">Biên độ xung</span></p><p>0,3-150Hz <span style="color: rgb(209, 35, 42);">*</span></p><p><span style="color: rgb(36, 32, 33);">Công suất</span></p><p>40-450µs <span style="color: rgb(209, 35, 42);">*</span></p><p><span style="color: rgb(36, 32, 33);">Nguồn cung cấp</span></p><p>0-120mA mỗi kênh</p><p><span style="color: rgb(36, 32, 33);">Kích thước</span></p><p>Pin có thể sạc lại</p><p><span style="color: rgb(36, 32, 33);">Trọng lượng</span></p><p>100x160x35mm</p><p><span style="color: rgb(209, 35, 42);">* </span><span style="color: rgb(36, 32, 33);">theo loại dòng điện</span></p><p>454gr</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-04-27 | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-04-27
2835 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai (Điện cực ốc tai thẳng) | Cochlear™ Nucleus® Cl24RE(ST) Cochlear Implant with Straight Electrode/CI24RE(ST) | Cochlear Limited | Australia | Cochlear Limited | Australia | ["2021"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Australia | Nhóm 3 |  |  | 420000000 | t | Bộ | true | 2021-03-13 | 2022-03-13 | <p>Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai (Điện cực ốc tai thẳng)</p> | <p>Máy chính: 1 bộ</p><p>&nbsp;</p> | [6 empty] | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2021-03-13 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2021-03-13
2836 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC283W | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 7551400 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích Lexer Durotip TC, bản hẹp, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 165mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2837 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu chuyên sản - phụ khoa 4D, 4 đầu dò | Affiniti 70 | Philips Ultrasound Inc. | Mỹ | Philips Ultrasound Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 4050000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-22 | 2022-12-31 | <p>Thiết bị 100%</p> |  |  | <p>thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-22
2838 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm xuyên sọ | Máy siêu âm Doppler xuyên sọ 2MHz | Doppler-Box X1 | Compumedics Germany GmbH | Đức | Compumedics Germany GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1260000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-16 | 2022-04-16 | <p>- Hệ thống Doppler-Box X1 sử dụng công nghệ siêu âm doppler kỹ thuật số DWL cho chất lượng quang phổ và hình ảnh chất lượng tốt nhất.</p><p>- Phạm vi tính toán lên đến 1200cm/s</p><p>- Hiển thị cùng lúc nhiều cửa sổ với độ sâu khác nhau</p><p>- Linh hoạt với thân máy chính kết hợp máy tính dạng máy tính bảng (Tablet PC)</p><p>- Là hệ thống có thể xách tay hoặc dùng chung với xe đẩy&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-04-16 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-04-16
2839 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy điện di | Máy điện di ngang | Migele™ Gel Electrophoresis Unit | Migele™ Gel Electrophoresis Unit | Wallac Oy | Phần Lan | Wallac Oy | Phần Lan | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-19 | 2021-08-19 | <p>- Hệ thống điện di đẳng điện Migele Gel Electrophoresis Unit sử dụng kết hợp với bộ kit RESOLVE hemoglobin để sàng lọc các bệnh huyết sắc tố ở cả trẻ sơ sinh và người trưởng thành. Bao gồm bệnh hồng cầu lưỡi liềm, các biến thể hemoglobin và bệnh thalassemia.</p><p>- Điện di hemoglobin sử dụng là đánh giá thành phần và tỷ lệ hemoglobin (Hb) trong máu.</p><p>- Mẫu bệnh phẩm: Máu toàn phần hoặc mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng</p> | <p>'+ Máy điện di đẳng điện Migele Gel Electrophoresis: 01 cái<br /> + Bộ nguồn điện di:&nbsp; 01 cái<br /> + Máy lắc (Rocking Platform): 01 cái<br /> + Bộ khay nhuộm (Stain and Rinse set): 01 bộ<br /> + Bể nước tuần hoàn: 01 cái<br /> + Tủ sấy gel (gel dryer): 01 cái<br /> + Máy scan ảnh điện di: 01 cái<br /> + Máy tính và phần mềm chuyên đụng: 01 bộ<br /> + Bộ hóa chất chạy thử : 01 bộ</p> |  | <p>'- Công suất mẫu: &gt; 10 000 mẫu/năm<br /> - Kích thước gel tối đa: 260 x 260 mm<br /> - Máy scan ảnh điện di:<br /> + Cảm biến hình ảnh: CCD<br /> + Chế độ quét: quét màu và băng xám.<br /> + Màu 48 bit (khoảng 281x1012 màu)<br /> + Băng xám 16 bit (khoảng 65,536 sắc độ)<br /> + Nguồn sáng: Đèn LED<br /> + Khu vực quét:<br /> o Phản chiếu: Tối đa 216 mm x 356mm; tối thiểu 12.7 mm x 12.7 mm<br /> o Trong suốt: Tối đa 203 mm x 254 mm; tối thiểu 12.7 mm x 12.7 mm<br /> + Độ phân giải:<br /> o Optical: 4800dpi x 9600 dpi<br /> o Interpolated: 65,535 dpi<br /> + Giao diện: USB (2.0)</p> | <p>- Thuế, phí: Bao gồm trong giá niêm yết.<br /> - Thời gian bảo hành: 12 tháng.<br /> - Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.<br /> - Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn người sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.<br /> &nbsp;</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-23 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2021-05-19
2840 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học tự động XN-L Series (XN-450) | Automated Hematology Analyzer XN-L Series (XN-450) | Sysmex Corporation | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 1140365890 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-10-31 | <p>XN-450 là dòng máy phân tích huyết học 6 thành phần Bạch cầu tự động hoàn toàn, nhỏ gọn và mới nhất của Sysmex. Máy được thiết kế để đáp ứng nhu cầu hiện nay của phòng xét nghiệm bởi khả năng cung cấp những giá trị lâm sàng vượt trội mà trước đây chỉ có trên những dòng máy cao cấp; mang lại hiệu quả hoạt động cho phòng xét nghiệm. Máy được thiết kế phân tích với ống nắp đóng.</p> | <ol><li>Máy phân tích huyết học tự động XN-L Series (XN-450) kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ</li><li>Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ</li><li>Đầu đọc mã vạch cầm tay: 01 cái</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</li></ol> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-10-23 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
2841 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Cán dao không kèm lưỡi | BB077R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 457400 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Cán dao mổ số 7, dài 160mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Can dao không kèm lưỡi</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
2842 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm chuyên sản cao cấp 4D, 4 đầu dò | Epiq Elite | Philips Ultrasound Inc. | Mỹ | Philips Ultrasound Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 6000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-22 | 2022-12-31 | <p>Thiết bị 100%</p> |  |  | <p>Thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-22
2843 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm xuyên sọ | Máy siêu âm Doppler xuyên sọ 2MHz, 4MHz, 8MHz | Doppler-Box X1 | Compumedics Germany GmbH | Đức | Compumedics Germany GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1890000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-16 | 2022-04-16 | <p>- Hệ thống Doppler-Box X1 sử dụng công nghệ siêu âm doppler kỹ thuật số DWL cho chất lượng quang phổ và hình ảnh chất lượng tốt nhất.</p><p>- Phạm vi tính toán lên đến 1200cm/s</p><p>- Hiển thị cùng lúc nhiều cửa sổ với độ sâu khác nhau</p><p>- Linh hoạt với thân máy chính kết hợp máy tính dạng máy tính bảng (Tablet PC)</p><p>- Là hệ thống có thể xách tay hoặc dùng chung với xe đẩy&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-04-16 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-04-16
2844 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Kính hiển vi | Kính hiển vi 2 mắt | Kính hiển vi có camera | Primo Star (Full- kohler) | Carl Zeiss Microscopy GmbH | Trung Quốc | Carl Zeiss Microscopy GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm null |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-01 | 2021-09-08 | <p>-&nbsp;Chiếu sáng trường đồng nhất: Đường kính 20 mm</p><p>- Phù hợp với các vật kính có độ phóng đại từ 4x đến 100x</p><p>-&nbsp;Điều chỉnh độ sáng tương tự từ khoảng 15 đến 100%</p><p>-&nbsp;Mô-đun LED (đèn huỳnh quang phản chiếu) tối đa 40 mW, 365 - 625 nm, LED hoặc đèn LED huỳnh quang phản chiếu.</p> | <p class="ql-align-justify">- Thân kính: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Mâm gắn vật kính loại 4 vị trí: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bàn để mẫu cơ học: 01 cái</p><p>- Cụm đèn chiếu sáng Halogen: 01 cái</p><p>- Ống kính quan sát 30°/20 có cổng kết nối camera và bộ phận chia sáng theo tỷ lệ 50% quan sát qua ống kính và 50% tới camera: 01 bộ</p><p>- Vật kính "<span style="color: rgb(20, 19, 20);">Plan-Achromat</span>" 4x/0.1: 01 cái</p><p>- Vật kính "<span style="color: rgb(20, 19, 20);">Plan-Achromat</span>" 10x/0.25: 01 cái</p><p>- Vật kính "<span style="color: rgb(20, 19, 20);">Plan-Achromat</span>" 40x/0.65: 01 cái</p><p>- Vật kính "<span style="color: rgb(20, 19, 20);">Plan-Achromat</span>" 100x/1.25 dầu: 01 cái</p><p>- Hộp tụ quang 0.9/ 1.25: 01 cái </p><p>- Thị kính 10x/20 : 02 cái</p><p class="ql-align-justify">- Cổng kết nối camera: 01 bộ</p><p>- Nguồn sáng HAL hoặc LED: 01 bộ</p><p>- Camera chính hãng: 01 cái</p><p>- Bộ phần mềm chính hãng: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Máy tính để bàn mua tại VN: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển</p><p><br></p> |  | <p> Chỉnh thô 45mm/vòng</p><p> Chỉnh tinh 0,5 mm / vòng</p><p> Giới hạn di chuyển tiêu cự 15 mm</p><p> Mâm gắn vật kính có 4 vị trí để gắn vật kính</p><p> - Đường kính ống kính quan sát 30mm</p><p> - Thị kính 10x/20 và 10x /20 có điều chỉnh diop</p><p> - Bàn để mẫu kèm theo bộ phận di chuyển mẫu theo 2 chiều XY 75x30, điều chỉnh bên phải/trái</p><p> - Núm điều chỉnh di chuyển mẫu theo 2 trục XY đồng trục tùy chọn phải hoặc sang trái</p><p> - Bộ giữ mẫu có cần đòn lò xo, bên trái</p><p> - Tụ quang 0,9 / 1,25 ; cho vật kính từ 4x đến 100x</p><p> </p><p> - Đường kính vi trường quan sát 20 mm</p><p> Chụp cảnh trường đã chụp của máy ảnh 11,4 mm x 8,56 mm</p><p> - Khoảng cách điều chỉnh đồng tử từ 48 đến 75 mm</p><p> - Góc quan sát khoảng 30°</p><p> - Tỉ lệ phân tách quan sát khoảng 50% vis /chụp ảnh 50% doc</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-12-08 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-05-12
2845 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Vít xương Mini Self-Tapping 2.0mm Titanium, dài 4mm | R-12-516-04 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 530000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Vít xương Mini Self-Tapping 2.0mm Titanium, dài 4mm</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: R-12-516-04</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Vít xương Mini Self-Tapping 2.0mm Titanium , dài 4mm,&nbsp;đường kính vít 2.0mm, dài 4mm; Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, đầu vít có tác dụng tự khoan trực tiếp khi giải phẫu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ,&nbsp;chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Vít xương Mini Self-Tapping 2.0mm Titanium , dài 4mm,&nbsp;đường kính vít 2.0mm, dài 4mm; Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, đầu vít có tác dụng tự khoan trực tiếp khi giải phẫu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ,&nbsp;chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Vít xương Mini Self-Tapping 2.0mm Titanium , dài 4mm,&nbsp;đường kính vít 2.0mm, dài 4mm; Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, đầu vít có tác dụng tự khoan trực tiếp khi giải phẫu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ,&nbsp;chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2846 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy vật lý trị liệu Royal 88 | Royal | Công Ty CP Thương Mại Và Đầu Tư Vĩ Long | Việt Nam | Công Ty CP Thương Mại Và Đầu Tư Vĩ Long | Việt Nam | ["2019"] | Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vĩ Long | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 8610000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-11-12 | <p>Máy vật lý trị liệu là Trang thiết bị y tế được sử dụng trong các Cơ sở y tế tư nhân và y tế công điều trị các nhóm bệnh đau nhức cơ xương khớp, hạn chế vận động.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vĩ Long | 2020-11-12 | Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vĩ Long | 2020-11-12
2847 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy phân tích sinh hóa tự động BX-3010 (bao gồm điện giải) | Clinical Chemistry Analyzer BX-3010 (with ISE) | Furuno Electric Co., Ltd. | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2310000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-10-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa tự động BX-3010 với công suất lên tới 404 xét nghiệm/giờ là sự lựa chọn lý tưởng cho các phòng xét nghiệm có lưu lượng mẫu trung bình và nhỏ hoặc chuyên dụng cho xét nghiệm HbA1c.</p><p> Với thiết kế chuyên dụng tích hợp chức năng ly giải hồng cầu trên máy cũng như khả năng phân tích đồng thời HbA1c và đường huyết trên cùng một mẫu xét nghiệm, BX-3010 cung cấp nhanh chóng kết quả xét nghiệm giúp theo dõi tình trạng đường huyết của bệnh nhân tiểu đường.</p><p> Hiệu suất cao, kết quả chính xác, vận hành dễ dàng và thân thiện với chi phí thấp là sự tích hợp hoàn hảo của BX-3010 mang đến lợi ích vượt trội về công nghệ cho các phòng xét nghiệm nhỏ.</p> | <ol> <li>Máy phân tích sinh hóa tự động BX-3010 bao gồm bộ điện giải: 01 bộ</li> <li>Hóa chất chạy thử ban đầu và phụ kiện chuẩn: 01 bộ</li> <li>Máy tính để bàn: 01 bộ</li> <li>Màn hình LCD: 01 cái</li> <li>Ổ cứng dự phòng: 01 cái</li> <li>Phần mềm window bản quyền: 01 bộ</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</li> </ol> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-10-23 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
2848 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện tự động (một nòng dùng cho chụp mạch) | Accutron HP | Medtron AG | Đức | Medtron AG | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-19 | 2021-11-19 | <p>Bơm tiêm điện một nòng dùng tiêm thuốc cản quang trong chụp mạch</p> | <p>Cấu hình cơ bản gồm :</p><p>01 máy chính</p><p>01 màn hình điều khiển từ xa</p><p>10 bộ vật tư tiêu hao</p> |  | <p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích tiêm tối đa: 200ml</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích tiêm từng phần: 1-200ml, có thể lập trình từng bước 1ml</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hồ sơ tiêm: có thể chính sửa và lưu trữ 120 hồ sơ tiêm (mỗi chế độ 60 hồ sơ)</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực tiêm tối đa:</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ chụp mạch: 83 bar (1200psi), có thể lập trình từ 5-83 bar (73 đến 1200psi), lập trình từng bước 1 bar</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ chụp CT: 21 bar (305psi), có thể lập trình từ 5-21 bar (73 đến 305psi), lập trình từng bước 1 bar</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ dòng chảy: </span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ chụp mạch: 0.1 – 30ml/giây, có thể lập trình từng bước 0.1ml/giây. </span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ chụp CT: 0.1 – 10ml/giây, có thể lập trình từng bước 0.1ml/giây. </span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ngoài ra có thể nhập tốc độ dòng chảy hoặc thời gian kéo dài của mỗi pha</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số pha: 1 – 3 pha</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian trễ tiêm: 0 – 255 giây</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-05-19 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-05-19
2849 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo thị trường tự động | Máy đo thị trường HFA Model 850 và phụ kiện | HFA MODEL 850 | Flextronics Manufacturing (Singapore) Pte Ltd | Singapore | Carl Zeiss Meditec Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 1450000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo thị trường theo dõi diễn tiến của thì trường mắt</p> | <p>Thân máy chính HFA 850 màn hình cảm ứng tích hợp: 01 cái<br /> Tích hợp các phần mềm theo máy: SFA, GHT, VFI, GPA, GPA hỗn hợp : 01 bộ<br /> Nút bấm phản hồi cho bệnh nhân: 01 cái<br /> Bàn đặt máy chính hãng: 01 cái</p> |  | <p>Đặc tính kiểm tra<br /> Kiểm tra hoàn toàn tới góc 90 độ<br /> Thời gian kích thích: 200 ms<br /> Khoảng cách trường nhìn: 30cm<br /> Độ chiếu sáng nền: 31,5 ASB<br /> Chức năng kiểm tra thị trường động<br /> Chiến lược SITA SWAP ( chiến lược kiểm tra thường trường bằng sóng ngắn tự động)<br /> Kiểu điểm thử/kích thích:&nbsp;<br /> Trắng/ Trắng<br /> Đỏ hoặc xanh dương trên nền trắng<br /> Xanh dương trên nền vàng ( trong chiến lược SWAP)<br /> Kiểm soát định thị:<br /> Theo dõi điểm mù theo phương pháp Heijl-Krakau<br /> Theo dõi mắt bằng video<br /> Theo dõi chuyển động của chuyển động của đầu<br /> Theo dõi chuyển dộng của mắt.<br /> Theo dõi sự dịch chuyển khoảng cách giữa mắt và kính bù trừ khúc xạ.<br /> Chức năng kiểm tra độ nhạy của trung tâm hoàng điểm<br /> Tự động đo khoàng cách đồng tử<br /> Xem lại trạng thái thực của mắt<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
2850 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm xuyên sọ | Máy siêu âm Doppler xuyên sọ kèm dầu dò linear siêu âm doppler màu | Multi-Dop® X digital | Compumedics Germany GmbH | Đức | Compumedics Germany GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 4252500000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-16 | 2022-04-16 | <p>- Hệ thống Multi-Dop X digital sử dụng công nghệ siêu âm doppler kỹ thuật số DWL cho chất lượng quang phổ và hình ảnh chất lượng tốt nhất.</p><p>- Phạm vi tính toán lên đến 1200 cm/s</p><p>- Có nhiều cửa sổ hiển thị các độ sâu khác nhau khi siêu âm</p><p>- Giải pháp hoàn chỉnh với khả năng nâng cấp từng chức năng sau này.</p><p>- Có thể mở rộng mô-đun bằng các tùy chọn chương trình và nâng cấp</p><p>- Tùy chọn Mô-đun hình ảnh Doppler màu tích hợp</p><p>- Tùy chọn mo-đun CO­<sub>2</sub> cũng có thể được tích hợp</p><p>- Màn hình hiển thị LCD có thể xoay và di chuyển nhiều hướng</p><p>- Bảng điều khiển từ xa cho hệ thống tối ưu hơn.</p><p>- Là hệ thống dùng chung với xe đẩy</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-04-16 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-04-16
2851 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Victor²D | Victor²D | Wallac Oy | Phần Lan | Wallac Oy | Phần Lan | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 2150000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-19 | 2021-08-19 | <p>- Nhà sản xuất đạt chứng nhận ISO13485 :2016</p><p>- Điện nguồn sử dụng: 100-240V/50-60Hz</p><p>- Điều kiện môi trường hoạt động:</p><p>+ Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30°C</p><p>+ Độ ẩm tối đa đến: ≥ 80°C</p> | <p>+ Máy đọc huỳnh quang kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái (Máy chính)</p><p>+ Phần mềm điều khiển và tính toán kết quả: 01 bộ</p><p>+ Phần mềm tính toán nguy cơ dùng cho sàng lọc trước sinh: 01 bộ</p><p>+ Máy tính và màn hình: 02 bộ ( 01 bộ cài đặt phần mềm điều khiển, 01 bộ cài phần mềm tính toán nguy cơ trước sinh)</p><p>+ Máy lắc ủ đĩa vi tấm: 01 cái</p><p>+ Máy đục lỗ giấy thấm máu khô: 01 cái</p><p>+ Máy rửa đĩa vi tấm: 01 cái</p><p>+ Máy lắc ủ đĩa vi tấm: 01 cái</p><p>+ Máy lắc: 01 cái</p><p>+ Bộ lưu điện online ≥ 2kVA: 01 bộ</p><p>+ Máy in kết quả: 01 cái</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p>Máy đọc huỳnh quang</p><p>+ Chế độ đo: Huỳnh quang phân lập thời gian (TR-Fluorescence) và huỳnh quang nhanh (prompt fluorescence);</p><p>+ Kỹ thuật đo quét: kỹ thuật đo quét thực hiện nhiều điểm đo trên 1 giếng</p><p>+ Phép đo huỳnh quang: giới hạn phát hiện huỳnh quang &lt; 10 fmol/giếng</p><p>+ Phép đo huỳnh quang phân lập theo thời gian: giới hạn phát hiện chất đánh dấu gắn Europium &lt; 12 amol/giếng</p><p>+ Đĩa vi tấm: tương thích với đĩa có từ 1 – 384 giếng</p><p>+ Sử dụng phần mềm MultiCalc điều khiển và tính toán kết quả</p><p>+ Phần mềm Life Cycle: dùng tính toán nguy cơ trong sàng lọc trước sinh cài sẵn trên máy tính</p><p>Máy lắc ủ đĩa vi tấm</p><p>+ Công suất ủ lắc cho 3 tấm mẫu cho cùng một chương trình nhưng cho phép đặt từng tấm mẫu lên máy lắc tại các thời điểm khác nhau</p><p>+ Sử dụng tấm 96 hoặc tấm 384 giếng</p><p>+ Chương trình hóa có thể lập tới 20 chương trình</p><p>+ Dải nhiệt độ: từ 3°C trên nhiệt độ môi trường tới 70°C (bước tăng nhiệt độ 1°C)</p><p>Thiết bị đục lỗ</p><p>+ Tự động đục mẫu máu khô vào khay vi tấm</p><p>+ Có thể thay đổi đầu đục mẫu cho các đường kính của đĩa giấy thấm máu khô (3.2 mm, 4.7 mm hoặc 6 mm tùy thuộc lựa chọn thêm)</p><p>+ Có thể điều chỉnh độ cao tùy thuộc vào vi tấm đang sử dụng (15 – 41 mm)</p><p>Thiết bị lắc đĩa vi tấm</p><p>+ Tốc độ: có thể điều chỉnh trong dải 100 – 1350 RPM</p><p>+ Có thể lắc cùng lúc từ 01 đến 04 đĩa vi tấm</p><p>Thiết bị rửa và loại bỏ đĩa giấy</p><p>+ Sử dụng bộ bơm chân không ngoài</p><p>+ Bao gồm 100 chương trình rửa, trong đó bao gồm các chương trình cho các kit hóa chất sàng lọc trước sinh và sơ sinh DELFIA và 75 chương trình có thể cài đặt.</p><p>Phần mềm LifeCyle: </p><p>+ Tính toán nguy cơ trước sinh</p> | <p>- Thuế, phí: Bao gồm trong giá niêm yết.</p><p>- Thời gian bảo hành: 12 tháng.</p><p>- Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p><p>- Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn người sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2021-02-24 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2021-05-19
2852 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi dạ dày tá tràng | EPK-3000 | HOYA Corporation | Nhật Bản | HOYA Corporation | Nhật Bản | ["2021"] | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | Nhật Bản | Nhóm 4 |  |  | 1850000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-15 | 2022-03-31 | <p>Hệ thống nội soi dạ dày tá tràng</p> | <ol><li>Bộ xử lý hình ảnh nội soi EPK-i3000: 01 bộ</li><li>Dây nội soi dạ dày, tá tràng kèm phụ kiện tiêu chuẩn EG-2990K: 01 bộ</li></ol> |  | <p class="ql-align-center"><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | 2021-05-12 | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | 2021-05-12
2853 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm xuyên sọ | Máy siêu âm Doppler xuyên sọ | Multi-Dop® T digital | Compumedics Germany GmbH | Đức | Compumedics Germany GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2520000000 | f | Hệ thống | true | 2021-04-16 | 2022-04-16 | <p>- Hệ thống Multi-Dop T digital sử dụng công nghệ siêu âm doppler kỹ thuật số DWL cho chất lượng quang phổ và hình ảnh chất lượng tốt nhất, cùng với chế độ Doppler M-Mode</p><p>- Có thể mở rộng mô-đun bằng các tùy chọn chương trình và nâng cấp</p><p>- Tùy chọn Mô-đun hình ảnh Doppler màu tích hợp</p><p>- Tùy chọn mo-đun CO­<sub>2</sub> cũng có thể được tích hợp</p><p>- Màn hình hiển thị tích hợp cảm ứng cho khả năng làm việc đa dụng</p><p>- Là hệ thống xách tay hoặc dùng chung với xe đẩy</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-04-16 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | 2021-04-16
2854 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy phân tích sinh hóa tự động BX-4000 (bao gồm điện giải) | Clinical Chemistry Analyzer BX-4000 (with ISE) | Furuno Electric Co., Ltd. | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3143271164 | t | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-10-31 | <p>BX-4000 là máy phân tích sinh hóa tự động được thiết kế đặc biệt dành cho các phòng xét nghiệm tầm trung, có nhu cầu thực hiện với năng suất cao trên dòng máy kích thước tinh gọn.</p><p>Với công suất mỗi giờ lên tới 560 xét nghiệm, BX-4000 có tốc độ phân tích nhanh nhất trong các máy cùng dòng.</p><p>Công nghệ tiên tiến của BX-4000 mang lại kết quả chính xác mà vẫn đảm bảo hiệu suất cao, vận hành dễ dàng và tiết kiệm chi phí.</p> | <ol> <li>Máy phân tích sinh hóa tự động BX-4000 bao gồm bộ điện giải: 01 bộ</li> <li>Hóa chất chạy thử ban đầu và phụ kiện chuẩn: 01 bộ</li> <li>Máy tính để bàn: 01 bộ</li> <li>Màn hình LCD: 01 cái</li> <li>Ổ cứng dự phòng: 01 cái</li> <li>Phần mềm window bản quyền: 01 bộ</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</li> </ol> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-10-23 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
2855 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống Elisa | Hệ thống Elisa tự động | Euroimmun Analyzer I-2P | Euroimmun Analyzer I-2P | Euroimmun Medizinische Labordiagnostika AG | Thụy Sĩ | Euroimmun Medizinische Labordiagnostika AG | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3200000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-28 | 2021-12-31 | <p>- Là máy xét nghiệm ELISA tự động hoàn toàn</p><p>- Trên 800 xét nghiệm ELISA cho các chẩn đoán bệnh tự miễn, viêm nhiễm và dị ứng&nbsp;</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn trong đó bao gồm:</p><p>+ Bộ phận hút</p><p>+ Bộ phận pha loãng mẫu</p><p>+ Bộ phận ủ</p><p>+ Bộ phận rửa</p><p>+ Máy vi tính xử lý có phần mềm xét nghiệm Elisa đầy đủ gắn liền trên máy: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in laser đen trắng in kết quả: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lưu điện: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu máy: tiếng Anh + tiếng Việt&nbsp;</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-05-28 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-05-28
2856 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi dạ dày đại tràng | EPK-3000 | HOYA Corporation | Nhật Bản | HOYA Corporation | Nhật Bản | ["2021"] | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | Nhật Bản | Nhóm 4 |  |  | 1900000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-15 | 2022-03-31 | <p>Hệ thống nội soi dạ dày tá tràng</p> | <ol><li>Bộ xử lý hình ảnh nội soi EPK-i3000: 01 bộ</li><li>Dây nội soi dạ dày, tá tràng kèm phụ kiện tiêu chuẩn EG-290KP: 01 bộ</li></ol> |  | <p class="ql-align-center"><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | 2021-05-12 | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | 2021-05-12
2857 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng | Máy siêu âm (Máy siêu âm màu xách tay) | DUS-6000 | Advanced Instrumentations, Inc. | Mỹ | Advanced Instrumentations, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-07 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>MÁY SIÊU ÂM (MÁY SIÊU ÂM XÁCH TAY)</strong></p><p class="ql-align-justify">Model&nbsp;<strong>: DUS-6000</strong></p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất <strong>:</strong> <strong>Advanced Instrumentations, Inc. - Mỹ</strong></p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ<strong>:</strong> <strong>Mỹ</strong></p><p><br></p> | <p>1. Máy chính: 01 chiếc</p><p>2. Gói phần mềm tính toán và đo lường chuyên dụng (tích hợp trong máy): 01 bộ</p><p>3. Đầu dò Convex C361-2 : 01 chiếc</p><p>4. Giá để đầu dò: 01 chiếc</p><p>5. Giá để Gel: 01 chiếc</p><p>6. Cần treo dây đầu dò: 01 chiếc</p><p>7. Gel siêu âm: 01 chai</p><p>8. Dây nguồn: 01 dây.</p><p>9. Dây tiếp đất: 01 dây.</p><p>10. Pin sạc dùng nhiều lần có dung lượng cao: 01 chiếc</p><p>11. Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p>- Màn hình màu TFT-LCD với chế độ đèn nền backlight</p><p>- Bàn phím gập với núm xoay điều khiển trackball</p><p>- 2 cổng đầu dò</p><p>- 1 giá đỡ đầu dò và tay cầm</p><p>- Gía đỡ hộp gel</p><p>- Nguồn điện: 100V-240V~50Hz/60Hz</p><p>- Kích thước: 330 mm (Rộng) x 220 mm (Dài) x 320 mm (Cao)</p><p>- Trọng lượng tịnh: 7.1kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-06-07
2858 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng | Máy siêu âm bàng quang 3D | BVT01 | Xuzhou Kaixin Electronic Instrument Co. Ltd | Trung Quốc | Xuzhou Kaixin Electronic Instrument Co. Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN |  | Nhóm 6 |  |  | 96000000 | f | Chiếc | true | 2020-10-29 | 2020-12-31 | <p>Máy quét bàng quàng BVT01 dùng các biện pháp phản xạ siêu âm trong cơ thể của bệnh nhân và phân biệt bàng quang tiết niệu từ các mô xung quanh.&nbsp;Máy quét bàng quang BVT01 được áp dụng trong nhiều lĩnh vực lâm sàng để xác định khối lượng bàng quang, thời gian để làm trống bàng quang và phát hiện dư lượng dư sau tiểu (PVR). Hình ảnh bàng quang trong siêu âm thời gian thực giúp dễ dàng phát hiện bàng quang trước khi quét. Máy tính toán bàng quang của bệnh nhân bằng cách tính toán thể tích 3D và hiển thị thể tích và hình ảnh bàng quang trên màn hình.</p><p>Máy quét nhanh và dễ sử dụng. Khi người dùng nhấn nút quét, máy tạo ra một hình ảnh ba chiều, tính toán và hiển thị khối lượng bàng quang trong vài giây</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-12-31
2859 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD549R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1097017 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu thuật, có mấu, thẳng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
2860 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Vít xương Mini tự khoan 2.3mm Titanium, dài 7mm | 18411-07 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 490000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Vít xương Mini tự khoan 2.3mm Titanium, dài 7mm</span></p><p><span style="color: windowtext;">Mã hàng: 18411-07</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Vít xương Mini tự khoan 2.3mm Titanium, dài 7mm, đường kính vít 2.3mm, dài 7mm; Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, sử dụng khi giải phẫu cấp cứu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ,&nbsp;chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Vít xương Mini tự khoan 2.3mm Titanium, dài 7mm, đường kính vít 2.3mm, dài 7mm; Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, sử dụng khi giải phẫu cấp cứu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ,&nbsp;chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Vít xương Mini tự khoan 2.3mm Titanium, dài 7mm, đường kính vít 2.3mm, dài 7mm; Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, sử dụng khi giải phẫu cấp cứu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ,&nbsp;chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2861 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy massage -T | PN32T | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 5940000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>&nbsp;Máy massage -T</p> | <p>- Khung sắt sơn tĩnh điện</p><p>- Khối lượng: 21 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT :88x39x104 cm (+/- sai số 5%); Mặt nệm:66x39cm&nbsp;</p><p>&nbsp;- Motor Nhật , công suất 90w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Nhà sản xuất: PhaNa – Việt Nam</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Kích thước:&nbsp;Dài 87 x Rộng 38 x Cao 105&nbsp;cm&nbsp;.</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 32, 96);">Thiết kế tinh tế bằng khung thép chịu lực cao, kết cấu máy chắn chắn. Khung thép sơn tĩnh điện chống rỉ. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 32, 96);">Động cơ 2.0 HP, hoạt động liên tục với tần số 2700 vòng/ phút, công suất 90W</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 32, 96);">Hoạt động rung trên cơ sở bánh lệch tâm, tạo ra lực quay đối tâm khi hoạt động.</span></p><p>*Massage các vùng cơ ở lưng ,mông,bụng ,eo,vai,tay,đùi,bàn chân,nhất là làm tan mở bụng ...</p><p>- Giảm đau ,thư giãn cơ , gia tăng tuần hòan , kích thích tan mở bụng ..&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
2862 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy trị liệu từ trường toàn thân (1 giường và 1 cuộn từ toàn thân) | MAGNETRONIC MF-12 | EIE | Ba Lan | EIE | Ba Lan | ["2021"] | Công ty TNHH EIE Vietnam | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 365000000 | t | Cái | false | 2021-07-03 | 2022-12-31 | <p><strong style="color: windowtext;">MAGNETRONIC MF-12 </strong><span style="color: windowtext;">có thể được sử dụng trong điều trị các bệnh chỉnh hình, bệnh lý thần kinh, bệnh hệ thống tuần hoàn. Liệu pháp từ trường cũng được sử dụng trong điều trị vết thương và vết gãy chậm lành, đau đầu, viêm phế quản cấp tính và mãn tính và viêm xoang. Trong thực tế, người ta phát hiện ra rằng liệu pháp từ trường gây giảm đau, thư giãn cơ bắp và ngăn ngừa tình trạng viêm.</span></p><p><span style="color: windowtext;">Thiết bị 2 kênh hoàn toàn độc lập.</span></p><p><span style="color: windowtext;">Có thể sử dụng 2 cuộn từ toàn thân và 2 giường từ (nếu mua thêm)</span></p><p><span style="color: windowtext;">Thông thường sẽ bao gồm 1 giường bằng gỗ và 1 cuộn từ trường toàn thân lớn.</span></p><p>﻿Thiết bị có hệ thống điều khiển sáng tạo</p><p>Có hai bộ đếm thời gian điều trị độc lập và có thể được khởi tạo độc lập</p><p>Có thể thực hiện 2 phương pháp điều trị từ trường với cùng các thiết lập điều trị.</p><p>Cho phép kết nối 2 cuộn từ</p><p>Có sẵn các chương trình điều trị đặt trước cho các phương pháp điều trị phổ biến: 56 </p><p>Các chương trình dành cho người dùng có thể được lưu trữ bởi bác sĩ điều trị </p><p>Điều chỉnh độc lập tất cả các cài đặt điều trị.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Được trang bị màn hình cảm ứng (4,3 inch) và 9 nút điều khiển.</p><p>Dải tần số từ trường rộng (1-100Hz)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình MX1 và MX2&nbsp;được tự động thay đổi điều biến</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động phát hiện loại phụ kiện được kết nối</p> | <p><span style="color: rgb(237, 125, 49);">01x Máy chính kèm màn hình cảm ứng và có thể nâng cấp thêm phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt</span></p><p>01x Dây nguồn</p><p>01x Cuộn từ trường cục bộ</p><p>01x Giường từ toàn thân</p><p>01x Cuộn từ toàn thân 600mm</p><p>01x Dây dẫn từ trường cho cuộn từ toàn thân</p><p>01x Thử từ trường</p><p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> |  | <p>Thiết bị ≥2 kênh độc lập.</p><p>Thiết bị có hệ thống điều khiển sáng tạo</p><p>Có hai bộ đếm thời gian điều trị độc lập và có thể được khởi tạo độc lập</p><p>Có thể thực hiện 2 phương pháp điều trị từ trường với cùng các thiết lập điều trị.</p><p>Cho phép kết nối 2 cuộn từ </p><p>Có sẵn các chương trình điều trị đặt trước cho các phương pháp điều trị phổ biến: 56</p><p>Các chương trình dành cho người dùng có thể được lưu trữ bởi bác sĩ điều trị</p><p>Điều chỉnh độc lập tất cả các cài đặt điều trị.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Được trang bị màn hình cảm ứng (4,3 inch) và 9 nút điều khiển.</p><p>Dải tần số từ trường rộng (1-100Hz)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình MX1 và MX2&nbsp;được tự động thay đổi điều biến</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động phát hiện loại phụ kiện được kết nối</p> | [5 empty] | Công ty TNHH EIE Vietnam | 2021-07-03 | Công ty TNHH EIE Vietnam | 2021-07-03
2863 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống Elisa | Hệ thống Elisa tự động | Hệ thống phân tích Elisa tự động Evolis Twin Plus | EVOLIS™ Twin Plus | Stratec Biomedical Switzerland AG | Thụy Sĩ | Bio-Rad | Pháp |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 2650000000 | t | Bộ | true | 2021-05-28 | 2021-06-28 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Hệ thống EVOLIS Twin Plus là hệ thống:</span></p><p>• Mở rộng danh mục xét nghiệm</p><p>các bệnh tự miễn, truyền nhiễm</p><p><br></p><p>• Hệ thống mở</p><p><br></p><p>• Kết hợp 12 xét nghiệm trên một khay vi thể</p><p><br></p><p>• Cấu hình mở rộng với nhiều hệ thống</p><p>EVOLIS Twin Plus&nbsp;&nbsp;</p><p>• Xử lý 3 khay vi thể trong</p><p>thời gian tối thiểu!</p><p><br></p><p>• Sức chứa hệ thống 144 mẫu&nbsp;</p><p>• Hệ thống thuận tiện: thực hiện 3</p><p>khay vi thể không cần can thiệp</p><p>bên ngoài</p><p>• Thiết kế gọn với màn hình cảm</p><p>ứng tích hợp: phù hợp cho hầu</p><p>hết các phòng xét nghiệm</p><p>• Khởi động dễ dàng &amp; nhanh</p><p>chóng cho hiệu quả tối đa&nbsp;</p><p>• Các xét nghiệm Bio-Rad tuân thủ theo IVD-CE&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>• Công nghệ triple độc nhất cho sự hút mẫu</p><p>chính xác (so màu, LLD và khí áp)</p><p><br></p><p>• Truy xuất tất cả các quá trình, từ nạp mẫu</p><p>tới loại bỏ kết quả</p><p><br></p><p>• Giao diện 2 hướng với LIMS loại bỏ việc nhập</p><p>dữ liệu thủ công&nbsp;</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính tích hợp máy tính: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lưu điện (UPS online) 2 KAV: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo bao gồm:</p><p>o&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng phần mềm Evolis™ Twin Plus và Assay Protocol Files</p><p>o&nbsp;&nbsp;Hộp phụ kiện</p><p>o&nbsp;&nbsp;Bút cho màn hình cảm ứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hóa chất chạy thử máy ban đầu bao gồm:</p><p>o&nbsp;&nbsp;Monolisa Hbs Ag ULTRA 96 test</p><p>o&nbsp;&nbsp;Monolisa HCV Ag-Ab ULTRA V2 96 test</p><p>o&nbsp;&nbsp;Syphilis Total Ab 96 test</p><ul><li>Thời gian bảo hành: 05 năm</li></ul> |  | <p>Kích thước &amp; Trọng lượng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước thiết bị <span style="color: black;">(Cao x Rộng x Sâu): Kích thước chung bao gồm phụ kiện (chai đưng dịch đệm/rửa) và khi mở cửa thiết bị: 111 x 167 x 90 cm</span></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước thiết bị <span style="color: black;">(Cao x Rộng x Sâu): Kích thước không bao gồm phụ kiện và nắp thiết bị được đóng: 75 x 115 x 66 cm</span></p><p>Trọng lượng thiết bị (không bao gồm phụ kiện): 100kg</p><p>&nbsp;</p><p>Thông số Điện</p><p>Điện áp: 100 - 240 V</p><p>Tần số: 50 - 60 Hz</p><p>Mức tiêu thụ điện: 150 VA</p><p>Định mức cầu chì: 4 AT</p><p>&nbsp;</p><p>Điều kiện hoạt động</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ của môi trường làm việc: 15 - 30°C (bảo quản <span style="color: black;">5 - 50 °C)</span></p><p>Độ ẩm: 30% - 80% (không ngưng tụ) (bảo quản 10 – 85 % không ngưng tụ)</p><p>Độ cao: &lt; 2000 m trên mực nước biển</p><p>Độ ồn: 70 dB(A) ở 1 m</p><p>Mức ô nhiễm: 2</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-05-28 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-05-28
2864 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ tổng quát điều khiển điện - thủy lực | T800S.2 | Amtai Medical Equipment Inc. | Mỹ | Amtai Medical Equipment Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Nguyên Long | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 840000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-20 | 2021-10-20 | <p>-Model thiết bị : <strong>T800S.2</strong></p> <p>-Hãng, nước&nbsp;sản xuất : AMTAI/ Mỹ</p> <p>- Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485, CE, FDA</p> <p>-&nbsp;Hàng mới 100%, đồng bộ, và đưa vào sử dụng ngay</p> <p>- Hoạt động tốt trong điều kiện nóng và ẩm của Việt Nam: nhiệt độ ≥ 35<sup>0</sup>c, độ ẩm ≥ 75%. Bền chắc, không ảnh hưởng tới môi trường</p> <p>- Bảo hành toàn bộ hệ thống thiết bị: 12 tháng</p> <p>- Bảo trì định kỳ trong bảo hành: 4 tháng/ 1 lần</p> <p>- Bàn mổ được thiết kế nhỏ gọn, thẩm mỹ , thoải mái và linh hoạt cho tất cả các loại phẫu thuật chuyên khoa lâm sàng như: phẫu thuật tổng quát, phẫu thuật tim và mạch máu, phẫu thuật nội soi, tiết niệu, sản phụ khoa, bụng, thận, mật,&nbsp; thần kinh, mắt, và chỉnh hình- mổ khớp gối… Tùy từng loại phẫu thuật sẽ có phụ tùng tương ứng kèm theo.</p> <p><strong>Giá&nbsp;nêu trên là giá của bàn mổ có cấu hình&nbsp;tiêu chuẩn.&nbsp; Giá thành bàn mổ thay đổi tùy vào phụ kiện khách hàng yêu cầu.</strong></p> | <p>- Bàn mổ T800S.2, điện thế 220Volts bao gồm 5 phần (1 tấm đầu, 1 tấm lưng, 1 tấm ngồi và 2 tấm chân), nệm bàn: 1 bộ</p> <p>- Giá đỡ tay bệnh nhân bao gồm khoá gắn vào bàn mổ: 2 cái</p> <p>- Cây treo truyền dịch&nbsp;bao gồm khoá gắn vào bàn mổ: 1 cái</p> <p>- Khung màn che gây mê&nbsp;&nbsp;bao gồm khoá gắn vào bàn mổ: 1 cái</p> <p>- Đai cố định bệnh nhân: 1 cái</p> <p>- Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 1 bộ</p> |  | <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:36.0pt;">Chiều rộng cuả bàn mổ (không kể các thanh ray): 52cm</p> <p style="margin-left:36.0pt;">Chiều dài của bàn mổ: 210 cm</p> <p style="margin-left:36.0pt;">Chiều cao tối đa: 112 cm</p> <p style="margin-left:36.0pt;">Chiều cao tối thiểu: 68 cm</p> <p style="margin-left:36.0pt;">Bàn có chức năng trượt dọc 31cm</p> <p style="margin-left:36.0pt;">Trendelenburg: ~ -30<sup>0 </sup>÷ 30<sup>0</sup></p> <p style="margin-left:36.0pt;">Lateral&nbsp; tilt: ~ -20<sup>0 </sup>÷ 20<sup>0</sup></p> <p style="margin-left:36.0pt;">Back section: ~ -50<sup>0 </sup>÷ 80<sup>0</sup></p> <p style="margin-left:36.0pt;">Head seciton: ~ -90<sup>0 </sup>÷ 90<sup>0</sup></p> <p style="margin-left:36.0pt;">Leg section: ~ -90<sup>0 </sup>÷ 30<sup>0</sup></p> <p style="margin-left:36.0pt;">Pin: 24V, 14 Ah</p> <p style="margin-left:36.0pt;">Trọng tải tối đa của bệnh nhân: 363 kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Nguyên Long | 2020-10-20 | Công ty TNHH Nguyên Long | 2020-11-13
2865 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | Cáng vận chuyển bệnh nhân | SMSC-003 | Summit Care Co., Ltd | Đài Loan | Summit Care Co., Ltd | Đài Loan | ["2020"] | Công ty TNHH i-Biomed Việt Nam | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-15 | 2022-06-15 | <p>Vận chuyển bệnh nhân</p> | <p>- Hệ thống tay quay: 01 bộ</p><p>- Tay vịn hai bên: 01 bộ</p><p>- Bánh xe: 04 bánh xe</p><p>- Cọc truyền dịch: 02 chiếc</p><p>- Giá đỡ bình oxy: 01 chiếc</p><p>- Nệm: 01 chiếc</p> |  | <p>- Là loại cáng vận chuyển bệnh nhân đa năng 3 tay quay</p><p>- Kích thước (dài x rộng): 1900x750 mm ± 10%;</p><p>- Điều chỉnh độ cao cáng: 520-750 mm ± 10%;</p><p>- Điều chỉnh khớp gối: 0-40º (±10º);</p><p>- Điều chỉnh phần lưng: 0-80º (±10º);</p><p>- Khung cáng được làm bằng vật liệu inox 304 và có độ bên cao;</p><p>- Tay vịn lan can cáng được làm bằng liên kết thanh, cho phép nâng lên hạ xuống dễ dàng và có khóa chốt ở tay nắm;&nbsp;</p><p>- Tay vịn lan can khi thu gọn bằng ¾ chiều dài cáng và sẽ tự động khóa lại khi chiều cao của tay vịn đạt chiều cao tối đa;</p><p>- Hệ thống tay quay được làm bằng thép không gỉ;</p><p>- Bánh xe hai bên gồm:</p><p>o Ba bánh xe có đường kính 6inch (150mm). Có thể khóa đơn lập bằng bàn đạp phía trên mỗi bánh xe;</p><p>o Bánh xe cố định theo đường thẳng đường kính 6inch (150mm), có thể được tham gia để tạo điều kiện điều khiển hướng, cho phép người điều khiển hướng có thể điều khiển cáng dễ dàng trong môi trường bận rộng và năng động;</p><p>- Cọc truyền dịch được làm bằng thép không gỉ;</p><p>- Giá đỡ bình oxy được thiết kế theo phương nằm ngang và được đặt bên dưới cáng;</p><p>- Khay chứa đồ được đặt dưới cáng giúp thuận tiện trong việc sử dụng.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH i-Biomed Việt Nam | 2021-06-15 | Công ty TNHH i-Biomed Việt Nam | 2021-06-17
2866 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện tự động (hai nòng dùng cho chụp mạch) | Accutron HP-D | Medtron AG | Đức | Medtron AG | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-19 | 2021-11-19 | <p>Bơm tiêm điện hai nòng dùng tiêm thuốc cản quang trong chụp mạch</p> | <p>Cấu hình cơ bản gồm :</p><p>01 máy chính</p><p>01 màn hình điều khiển từ xa</p><p>10 bộ vật tư tiêu hao</p> |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích tiêm tối đa: 2x200ml.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích tiêm từng phần: 1 – 200ml, có thể lập trình từng bước 1ml</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hồ sơ tiêm: có thể chính sửa và lưu trữ 120 hồ sơ tiêm (mỗi chế độ 60 hồ sơ).</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ bơm: 1 – 4ml/giây, có thể lập trình từng bước 1ml/giây.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất tiêm tối đa:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 30, 31);">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ chụp mạch: 83 bar (1200psi), có thể lập trình từ 5 – 83 bar (73 đến 1200psi), lập trình từng bước 1 bar.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 30, 31);">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ chụp CT: 21 bar (305psi), có thể lập trình từ 5 – 21 bar (75 đến 305psi), lập trình từng bước 1 bar.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ dòng chảy của hai đầu bơm: </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 30, 31);">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ chụp mạch: 0.1 – 30ml/giây, có thể lập trình từng bước 0.1ml/giây. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 30, 31);">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ chụp CT: 0.1 – 10ml/giây, có thể lập trình từng bước 0.1ml/giây. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số pha: 1 – 3 pha.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian trễ tiêm, trễ pha, trễ tia X, trễ quét: 0 – 255 giây.</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-05-19 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-05-19
2867 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Thiết bị Laser He – Ne 50mW trị liệu | KC 01 – 06/95LO | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam |  | Trung tâm Công nghệ Laser |  | Nhóm null |  |  | 148000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-11-10 | <p>Thiết bị Laser He – Ne trị liệu, Model: KC 01 – 06/95LO có phát ra ánh sáng đơn sắc bước sóng 632 nm/632,8 nm/635 nm, công suất phát Laser điều chỉnh được trong dải 5mA ÷ 10mA khi tương tác với cơ thể sống gây hiệu ứng kích thích sinh học có lợi, đặc biệt: chống viêm, tăng nhanh quá trình thực bào, giảm phù nề, tăng sinh, tái tạo tổ chức, chống sẹo lồi, tăng cường các quá trình hồi phục, tăng hoạt tính men ôxy hóa khử, cân bằng các rối loạn do bệnh lý ở mọi mức độ, điều chỉnh miễn dịch, giải dị ứng cục bộ, bình thường hóa các chỉ tiêu huyết học (quá trình đông máu) với yếu tố giãn mạch tại chỗ…</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị Laser He – Ne trị liệu, Model: KC 01 – 06/95LO phát tia Laser He – Ne chiếu điều trị:</p><ul><li>Tia thẳng (song song, tiết diện tia Laser không đổi).</li><li>Tia hội tụ (qua thấu kính hội tụ), năng lượng Laser tập trung mạnh tại tiêu điểm Laser hội tụ.</li><li>Tia phân kỳ (qua thấu kính phân kỳ) năng lượng Laser phân tán theo tiết diện chùm tia Laser trên bề mặt da, tổ chức.</li></ul><p>Phương pháp điều trị:</p><ul><li>Chiếu mặt ngoài.</li><li>Chiếu vào hốc.</li><li>Châm cứu.</li><li>Chiếu vào tĩnh mạch, tia Laser xuyên qua da (tác dụng tương đương như Laser nội mạch dùng kim nội mạch).</li></ul> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-07 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2021-05-28
2868 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện tự động (hai nòng dùng cho MR) | Accutron MR | Medtron AG | Đức | Medtron AG | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-19 | 2021-11-19 | <p>Bơm tiêm điện hai nòng dùng tiêm thuốc cản quang trong chụp cộng hưởng từ</p> | <p>Cấu hình cơ bản gồm :</p><p>01 máy chính</p><p>01 màn hình điều khiển từ xa</p><p>10 bộ vật tư tiêu hao</p> |  | <p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích tiêm tối đa: 200ml</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích tiêm từng phần: 0.1 – 200ml</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực tiêm tối đa: 21 bar, có thể lập trình từ 5-21 bar, từng bước 1 bar</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ dòng chảy: 0.1 – 10ml/giây, có thể lập trình từng bước 0.1ml/giây.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ bơm CM/Nacl: 1 – 5 ml, có thể lập trình từng bước 1ml/giây</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số pha: 1 – 6 pha</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian trễ tiêm: 0 – 255 giây</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian trễ pha: 0 – 255 giây</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian trễ quét: 0 – 255 giây</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KVO: 0.5ml/2 phút</span></p><p><span style="color: rgb(34, 30, 31);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển từ xa: Màn hình không dây điều khiển từ xa</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-05-19 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-05-19
2869 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy tách chiết ADN/ARN | chemagic Prepito-D | chemagic Prepito-D | Wallac Oy | Phần Lan | Wallac Oy | Phần Lan | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 858550000 | t | Chiếc | true | 2021-05-21 | 2021-08-21 | <p>+ Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016</p><p>+ Nguồn điện: 110-240V / 50-60Hz</p><p>+ Điều kiện môi trường hoạt động:</p><p>- Nhiệt độ môi trường: +15⁰C - +35⁰C</p><p>- Độ ẩm tương đối: 15-75%</p><p>- Độ ồn: &lt; 80 dB</p><p>- Công suất tiêu thụ: 100 VA</p><p>- Khối lượng: 45 kg</p> | <p>+ Máy chính Prepito-D: 01 cái</p><p>+ Giá đỡ ống 1.5/2.0 mL có từ tính: 01 cái</p><p>+ Hóa chất dùng thử đủ cho 100 phản ứng: 01 bộ</p><p>+ Phụ kiện tiêu chuẩn và sách HDSD: 01 bộ</p> |  | <p>+ Có thể cùng lúc xử lý từ 1 – 12 mẫu.</p><p>+ Có bộ phân phối dung dịch đệm tích hợp trong máy.</p><p>+ Sử dụng công nghệ hạt từ dùng trong phương pháp ly trích AND/ARN.</p><p>+ Các hạt từ và đệm có được trộn thông qua việc quay của các thanh tách trong khi tắt từ tính, giúp trộn mẫu nhanh, cho chất lượng tách chiết tốt.</p><p>+ Thể tích mẫu có thể xử lý: từ 100 µL tới 1 mL.</p><p>+ Điều khiển bằng phần mềm trên màn hình chạm.</p><p>+ Thành phần kit bao gồm tất cả các dung môi, hóa chất và các dụng cụ nhựa tiêu hao cần thiết để xử lý tách chiết.</p><p>+ Thiết kế nhỏ gọn, đặt trên bàn;</p><p>+ Tích hợp cổng USB để chuyển dữ liệu</p><p>+ Có tích hợp đọc barcode</p> | <p>- Thuế, phí: Bao gồm trong giá niêm yết.</p><p>- Thời gian bảo hành: 12 tháng.</p><p>- Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p><p>- Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn người sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2021-05-21 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2021-06-07
2870 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim 6 kênh | PageWriter TC10 | Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc. | Trung Quốc | Philips Medical System | Mỹ | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 163000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-01 | 2021-12-31 | <p><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THÔNG SỐ KỸ THUẬT</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy thu nhận đồng thời 12 đạo trình điện tim</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có màn hình màu hiển thị sóng điện tim và điều khiển cảm ứng</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước màn hình: 7 inch</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 800x480 VGA</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64,000 màu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ trong lưu được 200 bản ghi điện tim.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể tải dữ liệu bộ nhớ qua ổ USB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng phát hiện máy tạo nhịp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số lấy mẫu ghi điện tim: 8000 mẫu/giây/kênh.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng lọc nhiễu:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc thông cao: 0.05, 0.15, and 0.5 Hz.</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiễu AC: bộ lọc tần số từ 50 đến 60 Hz.</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc thông thấp: 40, 100, and 150 Hz</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc phát hiện nhiễu và lọc đường nền</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ in: 3 x 4, 3 x 4 3R, 3 x 4 1R, 3 X 4 IR</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện sử dụng:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AC và DC</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin: 120 phút khi in 6 chuyển đạo hoặc 10 giờ hoạt động liên tục (không in)</p> | <p>Cấu hình thiết bị bao gồm:</p><p>Máy chính: 01 cái</p><p>Bộ cáp đo điện tim: 01 bộ</p><p>Giấy in: 01 cuộn</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THÔNG SỐ KỸ THUẬT</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy thu nhận đồng thời 12 đạo trình điện tim</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có màn hình màu hiển thị sóng điện tim và điều khiển cảm ứng</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước màn hình: 7 inch </p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 800x480 VGA</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64,000 màu </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ trong lưu được 200 bản ghi điện tim.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể tải dữ liệu bộ nhớ qua ổ USB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng phát hiện máy tạo nhịp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số lấy mẫu ghi điện tim: 8000 mẫu/giây/kênh.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng lọc nhiễu:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc thông cao: 0.05, 0.15, and 0.5 Hz.</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiễu AC: bộ lọc tần số từ 50 đến 60 Hz.</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc thông thấp: 40, 100, and 150 Hz</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc phát hiện nhiễu và lọc đường nền </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ in: 3 x 4, 3 x 4 3R, 3 x 4 1R, 3 X 4 IR </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện sử dụng: </p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AC và DC</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin: 120 phút khi in 6 chuyển đạo hoặc 10 giờ hoạt động liên tục (không in)</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-12-01 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-02-05
2871 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Vít xương Mini tự khoan 2.3mm Titanium, dài 5mm | 18411-05 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 485000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Vít xương Mini tự khoan 2.3mm Titanium, dài 5mm</span></p><p><span style="color: windowtext;">Mã hàng: 18411-05</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Vít xương Mini tự khoan 2.3mm Titanium, dài 5mm, đường kính vít 2.3mm, dài 5mm; Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, sử dụng khi giải phẫu cấp cứu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ,&nbsp;chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Vít xương Mini tự khoan 2.3mm Titanium, dài 5mm, đường kính vít 2.3mm, dài 5mm; Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, sử dụng khi giải phẫu cấp cứu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ,&nbsp;chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Vít xương Mini tự khoan 2.3mm Titanium, dài 5mm, đường kính vít 2.3mm, dài 5mm; Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, sử dụng khi giải phẫu cấp cứu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ,&nbsp;chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2872 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI PHỤ KHOA + 3 BỘ DỤNG CỤ | IMAGE1 S Full HD | Karl Storz SE & Co. KG | Séc,Estonia,Đức,Malta,Mexico,Thụy Điển,Thụy Sĩ,Anh,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2020","2019","2018"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 16100000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Hệ thống phẫu thuật nội soi dùng cho phẫu thuật nội soi&nbsp; trong sản phụ khoa.</span></span></p> | <p><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI PHỤ KHOA</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Hộp xử lý hình ảnh IMAGE1 S CONNECT</p> <p>Mô-đun liên kết IMAGE1 S H3-LINK</p> <p>Đầu camera IMAGE 1 H3-Z</p> <p>Nguồn sáng lạnh Power LED 300</p> <p>Dây dẫn sáng bằng sợi quang, 250cm, đường kính 4.8 mm</p> <p>Màn hình 27" FULL HD</p> <p>Bộ bơm khí CO2 model ENDOFLATOR® 40 SCB</p> <p>Máy cắt đốt cao tần AUTOCON® III 400</p> <p>Bàn đạp đơn, sử dụng với máy cắt đốt cao tần</p> <p>Bàn đạp đôi</p> <p>Bản điện cực trung tính, đóng gói 50 cái</p> <p>Dây nối bản điện cực trung tính</p> <p>Dây nối cao tần đơn cực, 300 cm</p> <p>Dây nối cao tần lưỡng cực, 300 cm</p> <p>Máy bào mô KARL STORZ UNIDRIVE®S III</p> <p>Xe đặt thiết bị nội soi, rộng, cao</p> <p>Giá đỡ màn hình</p> <p>Giá đỡ bình khí CO2</p> <p>Giá treo bàn đạp</p> <p>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI PHỤ KHOA</p> <p>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TỬ CUNG THEO ĐƯỜNG Ổ BỤNG</p> <p>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG CẮT BUỒNG TRỨNG</p> |  | <ul> <li>Bộ xử lý hình ảnh, độ phân giải 1920 x1080 pixel</li> <li>Đầu camera 3 chíp FULL HD, chế độ quét liên tục,</li> <li>Đầu camera tích hợp kính phóng đại Parfocal, tiêu cự f=15-31mm</li> <li>Nút nhấn trên đầu camera có thể lập trình</li> <li>Nguồn sáng công nghệ LED, nhiệt độ màu 6000K, tuổi thọ bóng đèn LED 30,000 giờ</li> <li>Hiển thị trên màn hình&nbsp; 27 inch, độ phân giải 1920x1080 pixel, định dạng hình ảnh 16:9</li> <li>Bơm khí CO2, với lưu lượng bơm 40 lít/phút, áp lực 30 mmHg</li> <li>Công suất cắt đốt cao tần lên đến 400W</li> <li>Chức năng bào mô, với vòng quay tối đa 40.000 vòng/phút</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-10-30 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-12-31
2873 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ đựng dụng cụ cấp cứu | SEC-100 | Summit Care Co., Ltd | Đài Loan | Summit Care Co., Ltd | Đài Loan | ["2020"] | Công ty TNHH i-Biomed Việt Nam | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-15 | 2022-06-15 | <p>Dùng để đựng dụng cụ cấp cứu cho bệnh nhân</p> | <p>- Khung tủ: 01 chiếc</p><p>- Bánh xe có vỏ che: 04 chiếc</p><p>- Tấm CPR: 01 chiếc</p><p>- Giỏ để đồ: 01 chiếc</p><p>- Thùng rác: 01 chiếc</p> |  | <p>- Kích thước: 630 mm × 590 mm × 1010 mm ± 5%</p><p>- Bánh xe có đường kính khoảng: 5” (127mm), trong đó 2 bánh xe có khóa</p><p>- Gồm 2 ngăn kéo kích thước khoảng 3’’ (76 mm), 2 ngăn kéo kích thước khoảng 6” (152 mm), 1 ngăn kéo kích thước khoảng 9” (229 mm);</p><p>- Ngăn kéo có cơ cấu mở trượt bằng bi lăn và có chốt khóa tại các ngăn</p><p>- Bàn viết đi kèm có thể thu gọn lại</p><p>- Có bộ chia thuốc trong ngăn kéo có thể tùy chỉnh</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH i-Biomed Việt Nam | 2021-06-15 | Công ty TNHH i-Biomed Việt Nam | 2021-06-17
2874 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang răng | Cảm biến nhận tia X-Quang / Sensor | X VS | Cefla S.C - Stern Weber | Italy | Cefla S.C - Stern Weber | Italy | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | Italy | Nhóm 3 |  |  | 195000000 | t | Cái | true | 2021-04-28 | 2022-04-28 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị nhập khẩu mới 100%. Thuộc G7</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thuộc nhóm 3 theo Thông tư 14. Phân loại C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường làm việc:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 35<sup>0</sup>C</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tối đa: 70%</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực hơi 700 ~ 1060 hPa</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đầu sensor</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây cáp cổng USB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Phần mềm theo sensor </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Giá treo sensor </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ định vi sensor</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p><strong style="color: black;"><em>1.&nbsp;&nbsp;</em></strong><strong>Hình ảnh có chất lượng cao</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ CMOS mới nâng cao chất lượng hình ảnh, giúp chẩn đoán chính xác hơn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hình ảnh có độ phân giải cao, cung cấp hơn 20 cặp khả kiến mỗi milimet.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể làm việc với một dãy rộng lượng tia khác nhau, do đó hình ảnh có chất lượng luôn ổn định.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có hai kích thước cảm biến được thiết kế:</p><p> &nbsp;&nbsp;+ Kích thước 1 và 2 phù hợp trẻ em và người lớn</p><p> &nbsp;&nbsp;+ Kết hợp góc tròn và cạnh mịn thoải mái phù hợp với hình dạng giải phẫu của khoang miệng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensor được làm bằng vật liệu bền giúp tăng tuổi thọ của sản phẩm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối USB trực tiếp:</p><p> &nbsp;&nbsp;+ Cảm biến siêu di động với kết nối USB 2.0 tốc độ cao</p><p> &nbsp;&nbsp;+ Không cần bộ điều khiển USB, adapter hoặc trạm nối</p><p> &nbsp;&nbsp;+ Tiêu thụ ít điện năng</p><p><strong style="color: black;"><em>2.&nbsp;&nbsp;</em></strong><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ sensor Scintillator CsI (Cesium Iodide) với cấu trúc micro-columnar</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối USB Hi-Speed USB 2,0</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: </p><p> &nbsp;&nbsp;+ Cao nhất: 25lp/mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước pixel ảnh: 20 μm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước bên ngoài&nbsp;</p><p> &nbsp;&nbsp;+ Size 1: 24,9 x 38,9 mm</p><p> &nbsp;&nbsp;+ Size 2: 30,4 x 41,9 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích cỡ ảnh&nbsp;</p><p> &nbsp;&nbsp;+ Size1: 1000 x 1500 pixels</p><p> &nbsp;&nbsp;+ Size2: 1300 x 1700 pixels</p><p>Hệ điều hành đáp ứng tối thiểu: Microsoft® Windows® 7 (SP1) - 8 - 8.1 Professional (khuyên dùng 64 bit)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cổng USB 2.0</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft® Windows® 10 Professional 64 bit </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | 2021-04-28 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | 2021-04-28
2875 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 3 Tesla | Hệ thống Cộng hưởng từ 3 Tesla thế hệ mới - Công nghệ Ma trận sinh học toàn phần BioMatrix | Magnetom Lumina | Siemens Healthcare GmbH | Đức | Siemens Healthcare GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 65300000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-19 | 2023-07-19 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model - Nhãn hiệu: <strong>MAGNETOM Lumina</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất:<strong> Siemens Healthcare GmbH</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: theo đơn đặt hàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-02-19 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-05-19
2876 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 5mm | R-12-510-05 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 480000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 5mm </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: R-12-510-05</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 5mm_ R-12-510-05. Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, linh hoạt khi giải phẫu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 5mm_ R-12-510-05. Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, linh hoạt khi giải phẫu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 5mm_ R-12-510-05. Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, linh hoạt khi giải phẫu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2877 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy truyền máu hoàn hồi | Hệ thống máy truyền máu hoàn hồi và phụ kiện đi kèm | Cell Saver Elite | Sanmina-SCI Systems (Malaysia) Sdn Bhd | Malaysia | Haemonetics Corporation | Mỹ |  | Công Ty TNHH Transmedic Healthcare |  | Nhóm null |  |  | 2030000000 | t | Hệ thống | false | 2021-04-16 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống máy truyền máu hoàn hồi của Haemonetics thu thập máu bị mất của bệnh nhân khi phẫu thuật, xử lý lọc rửa và cung cấp lại cho bệnh nhân hồng cầu sạch của chính họ.</p><p><u>Tính năng:</u></p><p>Cung cấp cho bệnh nhân hồng cầu sạch của chính họ đã qua lọc rửa, có khả năng chuyên chở oxy cao. Hồng cầu sạch này chứa rất ít các yếu tố đông máu đã hoạt hóa.</p><p>Loại trừ kháng sinh tồn lưu, mảnh xương vụn, hạt mỡ, loại trừ phần lớn hemoglobin tự do (plasma-free hemoglobin), loại trừ chất chống đông, loại trừ Kali ngoại bào, loại trừ các chất đệm hồng cầu (Red Cell Stroma).</p><p>Giảm số ngày nằm viện cho bệnh nhân; Hiệu quả kinh tế cao do giảm các chi phí sàng lọc phục vụ cho việc truyền máu thông thường.</p> | <p><strong><u>Cấu hình hệ thống:</u></strong></p><p>&nbsp;</p><p>Hệ thống máy truyền máu hoàn hồi Cell Saver Elite bao gồm:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy máy: Xe đẩy máy chính hãng gắn liền, cho phép tháo rời: 01 cái.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ hút dịch: Bộ hút là một bộ phận tích hợp sẵn bên trong máy chính.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ.</p> |  | <p><strong><u>Tính năng kỹ thuật:</u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước máy (không có xe đầy) : sâu 54.6 cm x rộng 29.8 cm x&nbsp;cao 41.9 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước máy có xe đầy (giá treo túi dịch được kéo dài): sâu 67.3 cm x rộng 53.3 cm x cao 189.9 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước máy có xe đầy (giá trao túi dịch được thu gọn): sâu 67.3 cm x rộng 53.3 cm x cao 121.9 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước màn hình (inch): ~ 12 "</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại màn hình: Màn hình cảm ứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng máy : 25 Kg</p><p><span style="color: red;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Trọng lượng xe đẩy: 18 Kg</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Transmedic Healthcare | 2021-04-16 | Công Ty TNHH Transmedic Healthcare | 2021-04-16
2878 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ Laser | Thiết bị Laser CO2 phẫu thuật 12W | 297MN-2MTC Super | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 64000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-08 | 2021-11-10 | <p><strong>Các chuyên khoa sử dụng: </strong></p><p><strong>- Da liễu thẩm mỹ</strong>: cắt bỏ các loại u lành tính (nốt ruồi, mụn cơm…), cắt bỏ các khối u hắc tố, u máu phẳng, xóa bỏ các vết xăm, tàn nhang, bớt. Trị hôi nách, viêm nang lông, viêm tuyến bã. Bệnh mũi sư tử. Các sẩn ngứa sừng hóa, chai chân tay, sẹo lồi…</p><p><strong>- Sản - Phụ khoa</strong>: đốt viêm lộ tuyến tử cung, đốt loạn sản cổ tử cung, đốt Luecoplasia, đốt Herpes thành âm đạo, đốt Condylome, cắt polype sinh dục, khoét chóp cổ tử cung…</p><p><strong>- Răng hàm mặt</strong>: cắt u nhú, nướu triển dưỡng, chảy máu chân răng, lợi chùm, tạo hình mí mắt, xăm môi…</p><p><strong>- Mắt:</strong> dùng chế độ siêu mài mòn để điều trị các khối u trong và xung quanh mắt.</p><p><strong>- Tai mũi họng</strong>:&nbsp;Cắt Polype mũi, viêm họng hạt, cắt xoắn mũi. U, nhọt ống tai ngoài, cắt abidan…</p><p><strong>- Ngoại khoa:</strong> thay dao mổ trong khi bóc tách tổ chức, cát trĩ nội, trĩ ngoại…</p> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-08 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2021-05-28
2879 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy tách chiết ADN/ARN | chemagic 360-D | chemagic 360-D | Wallac Oy | Phần Lan | Wallac Oy | Phần Lan | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Bộ | true | 2021-05-19 | 2021-08-19 | <p>&nbsp;+ Nguồn điện: 200-240V / 50-60Hz</p><p><em>+ Điều kiện môi trường hoạt động:</em></p><p>- Nhiệt độ môi trường: +18⁰C - +35⁰C</p><p>- Độ ẩm tương đối: &lt; 80%</p><p>- Độ ồn: &lt; 80 dB</p><p>- Điện năng tiêu thụ: 1700 VA</p><p>- Khối lượng: 140 kg</p><p>- Nguồn điện: 200-240V/50-60Hz</p> | <p>+ Thân máy chính chemagic 360-D, với máy tính điều khiển cài đặt phần mềm dựng sẵn trong thân máy: 01 bộ</p> <p>+ Đầu tách chiết loại 96 mẫu/lần (Chemagic 96 rod head): 01 bộ</p> <p>+ Phụ kiện tiêu chuẩn, sách</p> <p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>+ Sử dụng công hạt từ dùng để ly trích axit nucleic đem lại hiệu năng cao;</p> <p>+ Có thể sử dụng trong việc tách chiết ADN, ARN phát hiện virus, vi khuẩn, nghiên cứu di truyền...</p> <p>+ Sử dụng kết hợp với các bộ kit khác nhau của PerkinElmer để ly trích DNA/ARN trên nhiều đối tượng mẫu bệnh phẩm:&nbsp; đờm, mẫu phết hầu họng, nước bọt, huyết thanh/huyết tương, mẫu máu toàn phần …cho đến dịch nuôi cấy vi khuẩn, mẫu thực phẩm, mẫu thực vật...;</p> <p>+ Quá trình tách chiết sau khi load mẫu được tiến hành tự động, giảm thời gian thao tác tay, tránh nhiễm chéo.&nbsp;</p> <p>+ Công suất tách chiết với đầu tách 96:</p> <ul> <li>Số lượng mẫu tách theo mẻ: từ 1-96 mẫu,</li> <li>Thể tích mẫu đầu vào: 10µL - 400µL</li> </ul> <p>+ Phần mềm:</p> <ul> <li>Thiết kế với giao diện trực quan, điều khiển quá trình tách tự động,</li> <li>Có thể tạo file nhật ký để tích hợp vào hệ thống LIMS của Phòng xét nghiệm,</li> <li>Có khả năng đọc barcode để theo dõi và quản lý mẫu.</li> </ul> | <p><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">- Thuế, phí: Bao gồm trong giá niêm yết.<br /> - Thời gian bảo hành: 12 tháng.<br /> - Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.<br /> - Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn người sử dụng: Bao gồm trong giá niêm yết.</span></p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-23 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2021-06-07
2880 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện xung | BM 420 | Hanil TM Co., Ltd. | Hàn Quốc | Hanil TM Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 48000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-28 | 2021-12-31 | <p>Máy điện xung , giác hút , 2 kênh</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2020-10-20 | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2021-01-28
2881 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy trị liệu từ trường toàn thân (2 giường và 2 cuộn từ toàn thân) | MAGNETRONIC MF-12 | EIE | Ba Lan | EIE | Ba Lan | ["2021"] | Công ty TNHH EIE Vietnam | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 623000000 | t | Cái | false | 2021-07-03 | 2022-12-31 | <p><strong style="color: windowtext;">MAGNETRONIC MF-12 </strong><span style="color: windowtext;">có thể được sử dụng trong điều trị các bệnh chỉnh hình, bệnh lý thần kinh, bệnh hệ thống tuần hoàn. Liệu pháp từ trường cũng được sử dụng trong điều trị vết thương và vết gãy chậm lành, đau đầu, viêm phế quản cấp tính và mãn tính và viêm xoang. Trong thực tế, người ta phát hiện ra rằng liệu pháp từ trường gây giảm đau, thư giãn cơ bắp và ngăn ngừa tình trạng viêm.</span></p><p><span style="color: windowtext;">Thiết bị 2 kênh hoàn toàn độc lập.</span></p><p><span style="color: windowtext;">Có thể sử dụng 2 cuộn từ toàn thân và 2 giường từ (nếu mua thêm)</span></p><p><span style="color: windowtext;">Thông thường sẽ bao gồm 1 giường bằng gỗ và 1 cuộn từ trường toàn thân lớn.</span></p><p>Thiết bị có hệ thống điều khiển sáng tạo</p><p>Có hai bộ đếm thời gian điều trị độc lập và có thể được khởi tạo độc lập</p><p>Có thể thực hiện 2 phương pháp điều trị từ trường với cùng các thiết lập điều trị.</p><p>Cho phép kết nối 2 cuộn từ</p><p>Có sẵn các chương trình điều trị đặt trước cho các phương pháp điều trị phổ biến: 56</p><p>Các chương trình dành cho người dùng có thể được lưu trữ bởi bác sĩ điều trị</p><p>Điều chỉnh độc lập tất cả các cài đặt điều trị.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Được trang bị màn hình cảm ứng (4,3 inch) và 9 nút điều khiển.</p><p>Dải tần số từ trường rộng (1-100Hz)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình MX1 và MX2&nbsp;được tự động thay đổi điều biến</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động phát hiện loại phụ kiện được kết nối</p> | <p><span style="color: rgb(237, 125, 49);">01x Máy chính kèm màn hình cảm ứng và có thể nâng cấp thêm phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt</span></p><p>01x Dây nguồn</p><p>01x Cuộn từ trường cục bộ</p><p>01x Giường từ toàn thân</p><p>02x Cuộn từ toàn thân 600mm</p><p>02x Dây dẫn từ trường cho cuộn từ toàn thân</p><p>01x Thử từ trường</p><p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> |  | <p>Thiết bị ≥2 kênh độc lập.</p><p>Thiết bị có hệ thống điều khiển sáng tạo</p><p>Có hai bộ đếm thời gian điều trị độc lập và có thể được khởi tạo độc lập</p><p>Có thể thực hiện 2 phương pháp điều trị từ trường với cùng các thiết lập điều trị.</p><p>Cho phép kết nối 2 cuộn từ </p><p>Có sẵn các chương trình điều trị đặt trước cho các phương pháp điều trị phổ biến: 56</p><p>Các chương trình dành cho người dùng có thể được lưu trữ bởi bác sĩ điều trị</p><p>Điều chỉnh độc lập tất cả các cài đặt điều trị.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Được trang bị màn hình cảm ứng (4,3 inch) và 9 nút điều khiển.</p><p>Dải tần số từ trường rộng (1-100Hz)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình MX1 và MX2&nbsp;được tự động thay đổi điều biến</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động phát hiện loại phụ kiện được kết nối</p> | [5 empty] | Công ty TNHH EIE Vietnam | 2021-07-03 | Công ty TNHH EIE Vietnam | 2021-07-03
2882 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | THA HANDRUB | THA HANDRUB | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 151200 | t | Chai | false | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">- Tác dụng: Sát khuẩn nhanh bề mặt dụng cụ thiết bị y tế, dùng trong y tế. chế phẩm có hiệu lực diệt 99,99% các vi sinh vật </span><em style="color: black;">Staphylococcus aureus, Preudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Mycobacterium tuberculosis, Candida albicans, Bacillus subtilis</em><span style="color: black;"> sau 30 giây và 03 phút tiếp xúc.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Lấy khăn sạch thấm ướt THA handrub vừa đủ ẩm khăn , xoa khăn ẩm lên bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch thấm đều trên bề mặt cần sát khuẩn. để bề mặt </span></p><p><span style="color: black;">dụng cụ thiết bị y tế tự khô, không lau khô và không phải rửa lại bằng nước (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây). </span></p> | <p><span style="color: black;">- Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 0,5% (v/v); Ethanol 80% (v/v); Isopropyl alcohol 7.2% (v/v) và các chất phụ gia (Glycerine, Alpha-Bisabolol, Aloe Vera, Vitamin E…) vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Màu hồng</li><li>Dạng lỏng</li><li>Dung tích 500ML</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-07-09
2883 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học | HEMIX 5-60 | SFRI SAS | Pháp | SFRI SAS | Pháp |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH |  | Nhóm 3 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-06-30 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động</p><p>Model: HEMIX 5-60</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: SFRI SAS</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Pháp</p> | <p>1. Cấu hình cung cấp cho 01 chiếc&nbsp;</p><p>- Hệ thống máy chính: 01 Cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo, gồm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Dây nối nguồn cung cấp điện: 01 cái</p><p>- Giá đỡ ống bệnh phẩm: 01 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Bộ ống nối hóa chất: 01 bộ với ký hiệu màu sắc riêng biệt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Bình chứa nước thải bằng nhựa dạng túi: 01 Bình&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Bộ ống nối dành cho công việc làm sạch máy khi đóng gói: 01 bộ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Bút điều khiển trên màn hình cảm ứng: 01 Chiếc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;- Hướng dẫn sử dụng dạng CD-Rom: 01 Bộ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Hóa chất chạy thử: 01 Bộ.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH | 2020-11-11 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH | 2021-01-30
2884 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy truyền máu hoàn hồi | Hệ thống máy truyền máu hoàn hồi và phụ kiện đi kèm | Cell Saver Elite + | Sanmina-SCI Systems (Malaysia) Sdn Bhd | Malaysia | Haemonetics Corporation | Mỹ |  | Công Ty TNHH Transmedic Healthcare |  | Nhóm null |  |  | 2130000000 | t | Hệ thống | false | 2021-04-16 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống máy truyền máu hoàn hồi của Haemonetics thu thập máu bị mất của bệnh nhân khi phẫu thuật, xử lý lọc rửa và cung cấp lại cho bệnh nhân hồng cầu sạch của chính họ.</p><p><u>Tính năng:</u></p><p>Cung cấp cho bệnh nhân hồng cầu sạch của chính họ đã qua lọc rửa, có khả năng chuyên chở oxy cao. Hồng cầu sạch này chứa rất ít các yếu tố đông máu đã hoạt hóa.</p><p>Loại trừ kháng sinh tồn lưu, mảnh xương vụn, hạt mỡ, loại trừ phần lớn hemoglobin tự do (plasma-free hemoglobin), loại trừ chất chống đông, loại trừ Kali ngoại bào, loại trừ các chất đệm hồng cầu (Red Cell Stroma).</p><p>Giảm số ngày nằm viện cho bệnh nhân; Hiệu quả kinh tế cao do giảm các chi phí sàng lọc phục vụ cho việc truyền máu thông thường.</p> | <p> Hệ thống máy truyền máu hoàn hồi bao gồm:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy máy: Xe đẩy máy chính hãng gắn liền, cho phép tháo rời: 01 cái.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ hút dịch: Bộ hút là một bộ phận tích hợp sẵn bên trong máy chính.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ.</p> |  | <p><u>Thông số kỹ thuật:</u> </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41.9cm(H) x 54.6cm(D) x 29.8cm(W)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính với xe đẩy gắn kèm:</p><p>o&nbsp;&nbsp;Khi giá treo nâng lên: 182.9cm(H) x 67.3cm(D) x 53.3cm(W)</p><p>o&nbsp;&nbsp;Khi giá treo hạ xuống:121.9cm(H) x 67.3cm(D) x 53.3cm(W)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: máy chính 25 kg; xe đẩy 18 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện vận hành:</p><p>o&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ môi trường hoạt động: 10OC đến 27OC</p><p>o&nbsp;&nbsp;Độ ẩm: 8% đến 80% R.H, không ngưng tụ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 200-240VAC; 1.5A</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Transmedic Healthcare | 2021-04-16 | Công Ty TNHH Transmedic Healthcare | 2021-04-16
2885 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ plasma | Thiết bị Plasma Mono - Bipolar phẫu thuật đa năng. | PSA-2MTC Super | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 64000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-08 | 2021-11-10 | <p><strong>Các đặc tính ưu việt trong phẫu thuật:</strong></p><p>- Chất lượng cao, thời gian sử dụng dài, độ tin cậy lớn.</p><p>- Điều chỉnh ngọn lửa ION dài hay ngắn tùy theo yêu cầu điều trị.</p><p>- Máy có thể làm việc liên tục hay ngắt quãng với độ chính xác cao nhờ điều khiển băng công tắc đạp chân và có các chế độ làm việc xung (đơn, chuỗi).</p><p>- Do tính đa dạng của chủng loại kim phẫu thuật nên phương thức phẫu thuật được tối ưu hơn so với phẫu thuật bằng Laser hay các loại máy khác.</p><p>- Thiết bị gọn, nhẹ, dễ sử dụng, có thể phổ cập trên tuyến tỉnh, tuyến xã hay ở các phòng khám quy mô nhỏ, có thể sách tay.</p><p>- Thiết bị linh hoạt trong tiểu phẫu và trong các thủ thuật ở các chuyên khoa mà các thiết bị Laser không làm được.</p> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-08 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2021-05-28
2886 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ Laser | Thiết bị Laser CO2 phẫu thuật 45W | KC 01 - 06/2MTC Super | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam |  | Trung tâm Công nghệ Laser | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 148000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-08 | 2021-11-10 | <p class="ql-align-center">&nbsp;</p><p><strong>Các chuyên khoa sử dụng: </strong></p><p><strong>- Da liễu thẩm mỹ</strong>: cắt bỏ các loại u lành tính (nốt ruồi, mụn cơm…), cắt bỏ các khối u hắc tố, u máu phẳng, xóa bỏ các vết xăm, tàn nhang, bớt. Trị hôi nách, viêm nang lông, viêm tuyến bã. Bệnh mũi sư tử. Các sẩn ngứa sừng hóa, chai chân tay, sẹo lồi…</p><p><strong>- Sản - Phụ khoa</strong>: đốt viêm lộ tuyến tử cung, đốt loạn sản cổ tử cung, đốt Luecoplasia, đốt Herpes thành âm đạo, đốt Condylome, cắt polype sinh dục, khoét chóp cổ tử cung…</p><p><strong>- Răng hàm mặt</strong>: cắt u nhú, nướu triển dưỡng, chảy máu chân răng, lợi chùm, tạo hình mí mắt, xăm môi…</p><p><strong>- Mắt:</strong> dùng chế độ siêu mài mòn để điều trị các khối u trong và xung quanh mắt.</p><p><strong>- Tai mũi họng</strong>: cắt Polype mũi, viêm họng hạt, cắt xoắn mũi. U, nhọt ống tai ngoài, cắt abidan…</p><p><strong>- Ngoại khoa:</strong> thay dao mổ trong khi bóc tách tổ chức, cát trĩ nội, trĩ ngoại…</p> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-08 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2021-05-28
2887 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Autotron 420 | Prestige Diagnostics U.K Ltd | Anh | Prestige Diagnostics U.K Ltd | Anh | ["2020"] | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU | Anh | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Cái | true | 2021-06-18 | 2021-12-18 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE</p><p>Model: Autotron 420,</p><p>Hãng sản xuất: Prestige Diagnostics U.K Ltd</p><p>Nước sản xuất: Anh&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU | 2021-06-18 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU | 2021-06-18
2888 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC316R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1484000 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu thuật, loại chuẩn, thẳng, mũi tù/tù, dài 165mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2889 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung siêu âm | MÁY PHUN KHÍ DUNG AEROGEN PRO | Aerogen PRO (AG-AP6000-IN) | Aerogen Ltd | Ireland | Aerogen Ltd | Ireland | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED |  | Nhóm 3 |  |  | 55000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>MÁY PHUN KHÍ DUNG AEROGEN PRO</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2021-03-17
2890 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ ấm | Tủ làm ấm thuốc cản quang | 1550CW | Liebel-Flarsheim Company LLC | Mỹ | Liebel-Flarsheim Company LLC | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 71000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p>Tủ làm ấm thuốc cản quang Ready Box: Phương thức lưu trữ và chuẩn bị thuốc cản quang có thể mang để sự thoải mái cho bệnh nhân. Giải pháp làm ấm thuốc cản quang qua thiết bị làm ấm thuốc Ready Box có thể làm cho bệnh nhân ít đau đớn hơn so với việc sử dụng thuốc cản quang ở nhiệt độ phòng. Được thiết kế cho việc sử dụng dễ dàng, sự lưu trữ và an toàn, trọng lượng nhẹ mang đến sự phân bổ hơi nóng đều và đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt.</p> | <p>Bao gồm&nbsp;dây cắm điện + 01 tủ giữ ấm thuốc</p> |  | <p>Kích thước: 50.8cm x 38.7cm x 43.2cm</p> <p>Lưu trữ lên tới 40 xy lanh nạp sẵn thuốc ở cùng 1 thời điểm</p> <p>Ngoài hộp chứa xy lanh, nó có thể lưu trữ những chai thuốc từ 50mL đến 500mL</p> <p>Tủ làm ấm thuốc cản quang Ready Box có thể điều chỉnh tới nhiệt độ 98.6oF (37oC)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI | 2021-03-22
2891 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Vít xương Mini Self-Tapping 2.0mm Titanium, dài 7mm | R-12-516-07 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 530000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Vít xương Mini Self-Tapping 2.0mm Titanium, dài 7mm</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: R-12-516-07</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Vít xương Mini Self-Tapping 2.0mm Titanium, dài 7mm, đường kính vít 2.0mm, dài 7mm; Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, đầu vít có tác dụng tự khoan trực tiếp khi giải phẫu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ,&nbsp;chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Vít xương Mini Self-Tapping 2.0mm Titanium, dài 7mm, đường kính vít 2.0mm, dài 7mm; Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, đầu vít có tác dụng tự khoan trực tiếp khi giải phẫu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ,&nbsp;chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Vít xương Mini Self-Tapping 2.0mm Titanium, dài 7mm, đường kính vít 2.0mm, dài 7mm; Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, đầu vít có tác dụng tự khoan trực tiếp khi giải phẫu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ,&nbsp;chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2892 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy laser điều trị | HLA-200 | Hanil TM Co., Ltd. | Hàn Quốc | Hanil TM Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 240000000 | t | Cái | false | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>Máy laser điều trị </p><p>Model: HLA-200</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2021-06-18 | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2021-06-18
2893 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC416R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1664900 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu thuật Cooper, loại chuẩn, cong, mũi tù/tù, dài 165mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2894 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy kéo giãn | Máy kéo giãn cột sống lưng và cổ | 4779 | DJO, LLC | Mexico | DJO, LLC | Mỹ | ["2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN |  | Nhóm 4 |  |  | 285000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-15 | 2021-10-15 | <p><strong>Máy kéo giãn cột sống lưng và cổ </strong></p><p><strong>Ký hiệu: 4779</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: DJO (Nhãn hiệu Chattanooga)/Mỹ</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Mexico</strong></p><p><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(51, 51, 51);">Máy kéo giãn cột sống cổ và lưng</span><strong style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</strong><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(51, 51, 51);">là thiết bị kéo giãn đơn giãn nhưng hiệu quả cao trong lĩnh vực phục hồi chức năng. Với máy kéo giãn Tru-Trac độc đáo và hệ thống giường bệnh được thiết kế với những kiểu dáng mới cùng các phụ kiện đi kèm, hệ thống kéo giãn Tru-trac mang lại hiệu quả cao nhất, tiện lợi và đơn giản nhất trong việc chăm sóc và phục hồi sức khỏe của bệnh nhân.</span></p> | <p><strong>Máy kéo giãn cột sống lưng và cổ </strong></p><p><strong>Ký hiệu: 4779</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: DJO (Nhãn hiệu Chattanooga)/Mỹ</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Mexico</strong></p><p><strong><u>Cấu hình chi tiết:</u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính màn hình cảm ứng đơn sắc: 01 máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giường kéo giãn nâng hạ điện : 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đai kéo giãn cổ nằm chuyên dụng: 02 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đai kéo giãn kéo giãn lưng: 02 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công tắc ngắt bệnh nhân: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghế kê chân: 01</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 cái</p><p>Hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 quyển.</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;Tính năng kỹ thuật&nbsp;Máy kéo giãn cột sống lưng và cổ:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Các chế độ kéo tĩnh, gián đoạn và chu kỳ</p><p class="ql-align-justify">- Thời gian giữ, nghỉ và kéo do người dùng tự đặt.</p><p class="ql-align-justify">- 10 giao thức điều trị do người dùng tự định nghĩa.</p><p class="ql-align-justify">- Bàn kéo dãn có thể nâng, hạ được.</p><p class="ql-align-justify">- Giao diện màn hình LCD đơn sắc có thể xoay quanh trục 2700.</p><p class="ql-align-justify">- Dễ dàng lưu các tham số cài đặt điều trị, pain scale, bản đồ các vùng đau trên thẻ dữ liệu bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">- Điện áp sử dụng 100-240 V, 50/60 Hz</p><p class="ql-align-justify">- Công suất tiêu thụ 75W</p><p class="ql-align-justify">- Dòng tiêu thụ cực đại 3,2 A</p><p class="ql-align-justify">- Nặng 14 Kg( 30 lbs)</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước ( D x R x C): 45 x 24 x 45 cm, 17.7 x 9.4 x 17.7 inch</p><p class="ql-align-justify">- Lớp An toàn điện: lớp 1, kiểu B</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2021-04-15 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2021-04-16
2895 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla | Hệ thống cộng hưởng từ 1.5 Tesla, công nghệ Tim 4G | Magnetom Sempra | Siemens Healthcare GmbH | Đức | Siemens Shenzhen Magnetic Resonance Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 35000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-02-19 | 2021-08-19 | <ul><li><em>Hệ thống </em><strong><em>RF hoàn toàn số hóa&nbsp;</em></strong></li><li><em>Cuộn chụp được thiết kế với </em><strong><em>công nghệ kết nối không dây, công nghệ kết nối trượt</em></strong><em>.</em></li><li><em>Tích hợp thế hệ </em><strong><em>Tim4G + Dot</em></strong><em> mới nhất, cho chất lượng hình ảnh độ phân giải cao.</em></li><li><em>Công nghệ </em><strong><em>Heli Zero boil-off</em></strong><em>, tốc độ bay hơi Heli </em><strong><em>0.0 lít/năm</em></strong></li><li><em>Tích hợp hàng loạt </em><strong><em>chương trình chụp tự động cùng trí tuệ nhân tạo</em></strong></li><li><em>Tích hợp các phần mềm đáp ứng đầy đủ cho thăm khám </em><strong><em>từ đầu đến chân</em></strong></li></ul> | <p>Cấu hình hệ thống gồm :</p> <p>- Hệ thống RF : 01 HT</p> <p>- Hệ thống chênh từ : 01 HT</p> <p>- Bàn bệnh nhân : 01 cái</p> <p>- Các cuộn thu nhận : 01 bộ</p> <p>- Phần mềm hệ thống : 01 bộ</p> <p>- Phần mềm và ứng dụng cao cấp : 01 bộ</p> <p>- Phần mềm và ứng dụng chuyên sâu : 01 bộ</p> <p>- Hệ thống điều khiển và tái tạo ảnh : 01 HT</p> <p>- Bộ làm lạnh cho khối từ : 01 bộ</p> <p>- Phụ kiện tiêu chuẩn : 01 bộ</p> <p>- Thiết bị không nhiễm từ kèm theo máy : 01 bộ</p> <p>&nbsp;</p> |  | <p>Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1,5 Tesla</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-02-19 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-05-19
2896 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ plasma | Thiết bị phẫu thuật Plasma | MPHT | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam | Trung Tâm Công Nghệ Laser - Viện Ứng Dụng Công Nghệ | Việt Nam |  | Trung tâm Công nghệ Laser |  | Nhóm null |  |  | 25000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-08 | 2021-11-10 | <p>Thiết bị cắt đốt, phẫu thuật bằng dòng plasma do Trung tâm Công nghệ Laser chế tạo, gọn nhẹ dễ sử dụng, an toàn, khả năng ứng dụng rộng. Thiết bị có khả năng tạo điện trường xung cường độ cao, có thể ion hoá trực tiếp lớp không khí giữa điện cực và tổ chức sinh học, cùng với sự có mặt của các thành phần điện tích trong tổ chức mô tạo nên một dòng plasma mạnh, sinh nhiệt cục bộ ở lớp tổ chức mỏng gần điện cực nhất với nhiệt độ có thể đạt cực đại gần 3000 <sup>o</sup>C. Nhiệt plasma có tác dụng hoá hơi tổ chức, cắt rạch cầm máu và để lại trên bề mặt vết cắt một lớp các bon hoá rất mỏng có tác dụng như một hàng rào bảo vệ sinh học. Thiết bị có khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều chuyên khoa như: ngoại khoa, phụ khoa, răng - hàm – mặt, tai – mũi - họng, thẩm mỹ da liễu, bệnh lý của hậu môn trực tràng... và phù hợp với mọi cấp cơ sở y tế.</p> | [8 empty] | Trung tâm Công nghệ Laser | 2020-11-08 | Trung tâm Công nghệ Laser | 2021-05-28
2897 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC444R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1224900 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu thuật, loại chuẩn, cong, mũi nhọn/nhọn, dài 145mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2898 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG | Selectra ProM | ELITechGroup B.V. | Hà Lan | ELITechGroup B.V. | Hà Lan |  | Công ty TNHH Vạn Niên | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 1380000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-15 | 2022-04-15 | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: </strong></p><p>-266 xét nghiệm/giờ,</p><p>-&nbsp;180 xét nghiệm đo sáng/1 giờ trong chế độ MONO</p><p>-&nbsp;32 vị trí hóa chất cho các ống hóa chất 10 ml, 25ml, 50ml</p><p>-&nbsp;&nbsp;ID hóa chất và chương trình tự động cho xét nghiệm và đường chuẩn thông qua mã vạch</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lượng tiêu thụ hóa chất phổ biến 250ul/xét nghiệm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả các vị trí hóa chất có thể được sử dụng R1, R2 và R3</p><p>-&nbsp;Làm nóng kim&nbsp;với các mức độ phát hiện, bảo vệ va đập và bộ trộn tích hợp</p><p>-&nbsp;Rotor mẫu chứa:</p><p>·&nbsp;Khu vực ngoài với 50 vị trí đọc mã vạch</p><p>·&nbsp;Khu vực trong với 12 vị trí phụ trợ</p><p>-&nbsp;Tất cả vị trí phù hợp với ống nghiệm 13x75mm và ống sơ sinh</p><p>-&nbsp;Tất cả vị trí có thể sử dụng cho xây dựng đường chuẩn, chạy chuẩn, xét nghiệm thường quy, bệnh nhi và khẩn cấp STAT</p><p><strong>2.&nbsp;Nguồn sáng</strong></p><p>-&nbsp;Đèn iodine thạch anh 12V-200W</p><p><strong>3.&nbsp;Bước sóng</strong></p><p>-&nbsp;340 – 800 nm</p><p>-&nbsp;Lựa chọn các bước sóng tự động 340, 405, 505, 546, 578, 620, 660, 700 nm đã được cài đặt tiêu chuẩn</p><p>-&nbsp;Bước sóng khác có sẵn theo yêu cầu</p><p><strong>4.Dải đo sáng</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Hấp thụ -0.1 tới 3</p><p>-&nbsp;&nbsp;Độ phân giải hấp thụ 0.001</p><p><strong>5.&nbsp;Kích cỡ (máy để bàn)</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;122 x 75 x 61 cm (D x C x R)</p><p>-&nbsp;Cân nặng: 95kg</p><p><strong>6.&nbsp;&nbsp;Giao diện</strong></p><p>-&nbsp;Host: RS232 hoặc Ethernet (TCP/IP) qua giao thức LIS-2A</p><p><strong>7.&nbsp;Điều kiện môi trường</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ: 15-32˚C</p><p>-&nbsp;Độ ẩm: 15-85% RH</p><p>-&nbsp;Độ cao lên tới 2000m</p><p>-&nbsp;Hệ thống ống nước: không cần hệ thống nước hoặc thoát nước chuyên biệt</p><p>-&nbsp;Nguồn điện: điện áp 100-240 V, Tần suất: 50-60Hz, Nguồn lớn nhất: 380VA</p><p><strong>8.&nbsp;&nbsp;PC tương thích</strong></p><p>-Hệ điều hành: MS Windows<sup>TM</sup> XP</p><p><strong>9.Đọc mã vạch</strong></p><p>Hệ thống đọc mã vạch bằng tay CCD sử dụng cho yêu cầu các xét nghiệm, nhận dạng hóa chất và lập trình xét nghiệm, kiểm chuẩn và xây dựng đường chuẩn tự động</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Hệ thống máy chính </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ vi xử lý tích hợp kèm màn hình chuyên dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo khác</p> |  | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: </strong></p><p>-266 xét nghiệm/giờ,</p><p>-&nbsp;180 xét nghiệm đo sáng/1 giờ trong chế độ MONO</p><p>-&nbsp;32 vị trí hóa chất cho các ống hóa chất 10 ml, 25ml, 50ml</p><p>-&nbsp;&nbsp;ID hóa chất và chương trình tự động cho xét nghiệm và đường chuẩn thông qua mã vạch</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lượng tiêu thụ hóa chất phổ biến 250ul/xét nghiệm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả các vị trí hóa chất có thể được sử dụng R1, R2 và R3</p><p>-&nbsp;Làm nóng kim&nbsp;với các mức độ phát hiện, bảo vệ va đập và bộ trộn tích hợp</p><p>-&nbsp;Rotor mẫu chứa:</p><p>·&nbsp;Khu vực ngoài với 50 vị trí đọc mã vạch</p><p>·&nbsp;Khu vực trong với 12 vị trí phụ trợ</p><p>-&nbsp;Tất cả vị trí phù hợp với ống nghiệm 13x75mm và ống sơ sinh</p><p>-&nbsp;Tất cả vị trí có thể sử dụng cho xây dựng đường chuẩn, chạy chuẩn, xét nghiệm thường quy, bệnh nhi và khẩn cấp STAT</p><p><strong>2.&nbsp;Nguồn sáng</strong></p><p>-&nbsp;Đèn iodine thạch anh 12V-200W</p><p><strong>3.&nbsp;Bước sóng</strong></p><p>-&nbsp;340 – 800 nm</p><p>-&nbsp;Lựa chọn các bước sóng tự động 340, 405, 505, 546, 578, 620, 660, 700 nm đã được cài đặt tiêu chuẩn</p><p>-&nbsp;Bước sóng khác có sẵn theo yêu cầu</p><p><strong>4.Dải đo sáng</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Hấp thụ -0.1 tới 3</p><p>-&nbsp;&nbsp;Độ phân giải hấp thụ 0.001</p><p><strong>5.&nbsp;Kích cỡ (máy để bàn)</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;122 x 75 x 61 cm (D x C x R)</p><p>-&nbsp;Cân nặng: 95kg</p><p><strong>6.&nbsp;&nbsp;Giao diện</strong></p><p>-&nbsp;Host: RS232 hoặc Ethernet (TCP/IP) qua giao thức LIS-2A</p><p><strong>7.&nbsp;Điều kiện môi trường</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ: 15-32˚C</p><p>-&nbsp;Độ ẩm: 15-85% RH</p><p>-&nbsp;Độ cao lên tới 2000m</p><p>-&nbsp;Hệ thống ống nước: không cần hệ thống nước hoặc thoát nước chuyên biệt</p><p>-&nbsp;Nguồn điện: điện áp 100-240 V, Tần suất: 50-60Hz, Nguồn lớn nhất: 380VA</p><p><strong>8.&nbsp;&nbsp;PC tương thích</strong></p><p>-Hệ điều hành: MS WindowsTM XP</p><p><strong>9.Đọc mã vạch</strong></p><p>Hệ thống đọc mã vạch bằng tay CCD sử dụng cho yêu cầu các xét nghiệm, nhận dạng hóa chất và lập trình xét nghiệm, kiểm chuẩn và xây dựng đường chuẩn tự động</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-15 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-16
2899 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 7mm | R-12-510-07 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 480000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 7mm </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: R-12-510-07</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 7mm_ R-12-510-07. Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, linh hoạt khi giải phẫu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 7mm_ R-12-510-07. Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, linh hoạt khi giải phẫu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 7mm_ R-12-510-07. Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, linh hoạt khi giải phẫu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2900 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị điện từ trường | Tesla | LED S.p.A | Italy | LED S.p.A | Italy | ["2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | Italy | Nhóm 3 |  |  | 430000000 | t | Cái | false | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>Máy điều trị điện từ trường</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2021-06-18 | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vạn Xuân | 2021-06-18
2901 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC558R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 9091200 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu thuật Mayo Durotip TC, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2902 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điện trị liệu đa năng kết hợp laser và siêu âm trị liệu | Multitronic MT-6 | EIE | Ba Lan | EIE | Ba Lan | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 342000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-20 | 2020-12-31 | <p>Giá bán dựa trên lựa chọn các tính năng của sản phẩm, có thể giảm vì cắt bỏ tính năng.&nbsp;</p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp kèm theo máy:</strong></p> <p>01x Máy chính&nbsp;</p> <p>01x Dây nguồn</p> <p>01x Dây cáp kích thích điện đen</p> <p>01x Dây cáp kích thích điện trắng</p> <p>04x Điện cực cao su chì 60x60mm</p> <p>04x Miếng làm ẩm điện cực 60x60mm</p> <p>04x Dây buộc co dãn</p> <p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp kèm theo máy:</strong></p> <p>01x Máy chính kèm màn hình cảm ứng và phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt</p> <p>01x Dây nguồn</p> <p>01x Dây cáp kích thích điện đen</p> <p>01x Dây cáp kích thích điện trắng</p> <p>04x Điện cực cao su chì 60x60mm</p> <p>04x Miếng làm ẩm điện cực 60x60mm</p> <p>04x Điện cực thép 9x9mm</p> <p>04x Miếng làm ẩm điện cực thép 9x12mm</p> <p>04x Dây buộc co dãn</p> <p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> <p>01x Đầu phát siêu âm đa tần</p> <p>01x Giá đỡ đầu phát siêu âm</p> <p>01x Lọ gel điều trị siêu âm</p> <p>01x Đầu phát laser</p> <p>01x Giá đỡ đầu phát siêu âm</p> <p>01x Kính bảo vệ mắt</p> <p>01x Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> | <p><strong>Tính năng chung sản phẩm:</strong></p> <ul> <li>Thiết bị hiện đại dùng cho điện xung, siêu âm điều trị và laser điều trị</li> <li>Thực hiện được 2 phác đồ điều trị đồng thời</li> <li>Màn hình cảm ứng màu kích thước 4.3 icnh và 9 nút điều khiển thuận tiện với người dùng</li> <li>Bộ điều khiển và đầu dò được thiết kế hiện đại, có nhiều lựa chọn màu sắc</li> <li>Có sẵn các chương trình điều trị đặt trước cho các phương pháp điều trị phổ biến</li> <li>Dễ dàng lưu trữ các chương trình do người dùng thiết lập</li> <li>Điều chỉnh độc lập các thông số điều trị</li> <li>Tính năng điều chỉnh quạt để giảm tiếng ồn và bớt tiêu hao điện năng</li> <li>Thời gian và số lần điều trị được thống kê lại</li> <li>Có thể sự dụng cho việc điều trị tại nhà</li> </ul> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-10-20 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2020-11-11
2903 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 9mm | R-12-510-09 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 480000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 9mm </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: R-12-510-09</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 9mm_ R-12-510-09. Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, linh hoạt khi giải phẫu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 9mm_ R-12-510-09. Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, linh hoạt khi giải phẫu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 9mm_ R-12-510-09. Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, linh hoạt khi giải phẫu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2904 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống CT - Scanner | Hệ thống CT Scanner ≥ 512 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính hai đầu bóng, tái tạo 768 lát cắt | SOMATOM Drive | Siemens Healthcare GmbH | Đức | Siemens Healthcare GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 78500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-02-19 | 2021-07-19 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model - nhãn hiệu : <strong>SOMATOM Drive</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sả<strong>n xuất: Siemens Healthcare GmbH</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: theo đơn đặt hàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-02-19 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-05-19
2905 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Tấm thu nhận ảnh X-Quang kĩ thuật số | FDXA 4343R | CANON ELECTRON TUBES & DEVICES CO., LTD | Nhật Bản | CANON ELECTRON TUBES & DEVICES CO., LTD | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Cái | true | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số</p><p>Model: FDXA 4343R</p><p>Hãng sản xuất: Canon</p><p>Nước sản xuất: Nhật Bản</p> | <p><span style="color: black;">Phần mềm xử lý hình ảnh: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">Model: X-View Plus</span></p><p>Hộp cấp nguồn: 01</p><p>Dây cáp AC: 01</p><p>Dây cáp GND: 01</p><p>Dây cáp DC: 01 (lựa chọn thêm)</p><p>Trạm xử lý ảnh ( mua trong nước): 01</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2020-12-09 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-06-18
2906 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống gia tốc tuyến tính | Hệ thống gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng | Máy gia tốc tuyến tính (Medical electron Linear Accelerator) | Medical electron Linear Accelerator (XHA1400) | Shinva Medical Instrument Co., Ltd | Trung Quốc | Shinva Medical Instrument Co., Ltd | Trung Quốc |  | Công Ty TNHH Transmedic Healthcare |  | Nhóm null |  |  | 64000000000 | t | Hệ thống | false | 2021-03-01 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">Thiết bị gia tốc tuyến tính electron y khoa là thiết bị y tế lớn được thiết kế cho xạ trị, dùng để chiếu xạ từ bên ngoài vào cơ thể người trong thực hành y khoa . Máy gia tốc tuyến tính electron y khoa XHA1400 là máy gia tốc sóng đứng được thiết kế dưới nguyên tắc điểm đồng tâm với khoảng cách điều trị thông thường là 100cm, trong điều kiện bình thường có thể tạo ra cả tia X và tia Electron với mức năng lượng tối đa lên tới 12MeV</span></p> | <p><br></p><p> </p> | [7 empty] | Công Ty TNHH Transmedic Healthcare | 2021-03-01 | Công Ty TNHH Transmedic Healthcare | 2021-03-01
2907 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Máy đốt lạnh khí phế quản | ERBECRYO 2 | Erbe Elektromedizin GmbH | Đức | Erbe Elektromedizin GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang |  | Nhóm null |  |  | 950000000 | t | Hệ thống | false | 2021-04-16 | 2021-12-31 | <p>Máy đốt lạnh khí phế quản</p> | <p><span style="color: black;">Máy đốt lạnh: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">Bàn đạp điều khiển: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">Xe đẩy máy: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">Bình khí: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">Dây dẫn khí: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">Bộ lọc khí: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">Đầu nối khí với ống: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">Đầu đốt áp lạnh, đường kính 1,1mm, dài 1150mm với vỏ bọc đường kính 2.6mm, dài 817mm: 05 cái</span></p><p><span style="color: black;">Đầu đốt áp lạnh, đường kính 1,1mm, dài 1150mm với vỏ bọc đường kính 2.6mm, dài 757mm: 05 cái</span></p><p><span style="color: black;">Đầu đốt áp lạnh, đường kính 1.7mm, dài 1150mm: 05 cái</span></p><p><span style="color: black;">Đầu đốt áp lạnh, đường kính 2.4mm, dài 1150mm: 05 cái</span></p> |  | <p>Điện áp: 110V đến 240V</p><p>Tần số: 50/60 Hz</p><p>Khí sử dụng: CO2</p><p>Điều chỉnh hiệu ứng làm lạnh: 5 mức độ</p><p>Áp lực đầu vào: 45-65 bar</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-04-16 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-04-16
2908 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC561R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 2058200 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu thuật Mayo-Harrington, cong, mũi tù/tù, dài 230mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2909 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống kết nối chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống soi chụp chẩn đoán bệnh lý da và tóc MoleMax | AMTBM | Derma Medical Systems | Áo | Derma Medical Systems | Áo | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | Áo | Nhóm 3 |  |  | 2850000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-06 | 2022-05-06 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống soi chụp chẩn đoán bệnh lý da và tóc MoleMax&nbsp;System là hệ thống soi da tóc dermoscopy đầu tiên trên thế giới được hợp tác phát triển với các bác sĩ da liễu và các phòng khám trên khắp thế giới để ứng dụng trong ngành da liễu. MoleMax&nbsp;đã được giới thiệu trên thế giới tại Hội nghị Thế giới chuyên ngành da liễu năm 1997 và kể từ đó, MoleMax&nbsp;đã trở thành tiêu chuẩn lâm sàng được chấp thuận trên toàn thế giới.</p><p class="ql-align-justify">MoleMax với đa dạng tính năng và hình ảnh số với máy ảnh kỹ thuật số Full HD độ phân giải&nbsp;cao nhất thông qua giao thức HDMI kỹ thuật số hoàn hảo, chức năng xây dựng và lập biểu đồ nốt ruồi toàn bộ cơ thể và các tùy chọn phần mềm mở rộng là những trợ giúp hoàn hảo cho bác sĩ da liễu trong quy trình thăm khám các sắc tố da bất thường.</p> | <p class="ql-align-justify">Cấu hình của thiết bị gồm:</p><p>Máy chính: 01 </p><p>Màn hình full HD độ phân giải 1920 x 1080: 2 cái</p><p>Cây máy tính: 01 bộ</p><p>Bộ máy ảnh Canon: 1 bộ</p><p>Bộ chuyển đổi phân cực ELM (Tiêu chuẩn 20X,30X,40X): 01 bộ</p><p>Biến áp cách ly: 01 cái</p><p>Camera cầm tay: 01 cái</p><p>Đầu phóng đại 40X: 01 cái</p><p>Đầu phóng đại 100X: 01 cái</p><p>Giá đỡ thiết bị có bánh xe: 01 bộ</p><p>Bàn phím + chuột: 01 bộ</p><p>Bộ sản phẩm cắt và kiểm tra tóc: 01 bộ</p><p>Bộ hdsd: 01 bộ+ dây nguồn</p><p>Bộ định vị vị trí: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify"><strong><u>Phần mềm</u></strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Quản trị dữ liệu:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Mô hình quản lý: chạy độc lập trên một máy hoặc chạy trên nhiều máy với mô hình máy chủ máy trạm CSDL được sử dụng mô hình Client Serve</p><p class="ql-align-justify">Quản trị bệnh nhân: xây dựng câu hỏi lâm sàng cho bệnh nhân</p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Phần mềm xây dựng bản đồ nốt ruồi cơ thể</strong></p><p class="ql-align-justify">- Chỉ có thể chụp ảnh với chiều cao cơ thể từ 130cm - 200cm</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống tự động lấy nét </p><p class="ql-align-justify">- Vị trí chụp tối đa tại 33 điểm, hoặc kiểm tra nhanh trên 10 điểm cơ thể </p><p class="ql-align-justify">- Cho phép chia chụp cơ thể thành 4 phần với 4 lần chụp khác nhau</p><p class="ql-align-justify">- Cho phép phân tích, kiểm tra sự thay đổi, không thay đổi của nốt ruổi theo thời gian ( so sánh với dữ liệu trước). Phát hiện các nốt ruồi mới xuất hiện. Lập bản đồ sự thay đổi của nốt ruồi. Cho phép đo, đánh dấu từng nốt ruồi, so sánh sự phát triển nốt ruồi theo thời gian và cảnh báo.</p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Phần mềm phân tích nốt ruồi ( phần mềm kiểm tra ung thư )</strong></p><p class="ql-align-justify">- Theo 2 nguyên quy tắc ABCD được biết đến về mặt lâm sàng hoặc Danh sách kiểm tra 7 điểm để hỗ trợ phân loại các tổn thương được chẩn đoán</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống tự động lấy nét</p><p class="ql-align-justify">- Cho phép phân tích đo lường nốt ruồi</p><p class="ql-align-justify">- Đo sự thay đổi của sắc tố theo thời gian</p><p class="ql-align-justify">- Kiểm tra được tham số: khu vực, đường kính, hình dạng bất thường, sự&nbsp;phát triển đối xứng, màu sắc, từng phần nốt ruồi. Từ đó chẩn đoán sớm các khối u ác tính.</p><p class="ql-align-justify">- Có hệ thống cảnh báo nguy cơ ung thư cần theo dõi </p><p class="ql-align-justify"><strong>Phần mềm kiểm tra chẩn đoán bằng hình ảnh:</strong></p><p class="ql-align-justify">Phần mềm kiểm tra chụp ảnh lưu trữ các tổn thương với các hình ảnh Vĩ mô ( Macro-), Vi mô (Micro-), Lịch sử (Histo-) được hiển thị quản lý và theo dõi lịch sử của sự thăm khám của bệnh nhân và theo phương pháp liệt kê, so sánh và phương pháp chồng ảnh. Các kiểm nghiệm lâm sàng và đánh giá chất lượng tổn thương vết tổn thương chẩn đoán bằng hình ảnh với độ sắc nét cao và video hình động trước khi lưu giữ hình ảnh. Hệ thống tự lấy nét và cân bằng trắng tự động với tốc độ cao cho phép những hình ảnh đạt độ chính xác nhất.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>Phần mềm kiểm tra tóc:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Có 2 chế độ đo: </p><p class="ql-align-justify">+ Đếm nhanh số lượng tóc, mật độ tóc, số lượng nang lông</p><p class="ql-align-justify">+ Chế độ nhuộm tóc để đo số lượng, mật độ tóc, tỷ lệ anagen – telogen</p><p class="ql-align-justify">- Có 4 chế độ xem kết quả phân tích</p><p class="ql-align-justify">- Báo cáo kết quả: số lượng, mật độ, độ dày, độ dài tóc, đơn vị nang lông và sự khác biệt của các nang lông, phân tích sự khác biệt của anagen và telogen để phân tích độ dài của tóc.</p><p class="ql-align-justify">- Kiểm tra lịch sử phát triển tóc theo thời gian.</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">Hình ảnh CMOS: loại 1/3</p><p class="ql-align-justify">Độ phân giải: 2 Megapixels (1920 x 1080)</p><p class="ql-align-justify">Độ phóng đại: 100 lần</p><p class="ql-align-justify">Tỷ lệ khung hình: 16x9</p><p class="ql-align-justify">Tín hiệu Video: HD 1080p</p><p class="ql-align-justify">Chiếu sáng tối thiểu: 1.0lx (ICR On Mode-F1.8 50 IRE)</p><p class="ql-align-justify">Kết nối tốc độ cao: Max. 38,4 kbps</p><p class="ql-align-justify">Điều khiển mức tín hiệu TTL (giao thức VISCA ™)</p><p class="ql-align-justify">Ống kính: zoom 10x (F1.8 đến F2.1)</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Điện áp định mức: 220-240V, 50 Hz,</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Công suất tiêu thụ: tối đa 950 W</span></p><p class="ql-align-justify">Tốc độ dịch chuyển zoom: +Độ rộng quang học/ TELE quang học xấp xỉ. 1,0 giây</p><p class="ql-align-justify">+Độ rộng quang học / Kỹ thuật số 4x TELE xấp xỉ 1,5 giây</p><p class="ql-align-justify">+ Độ rộng quang học / Kỹ thuật số 4x TELE xấp xỉ. 0,5 giây&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Thời gian di chuyển lấy nét: Xấp xỉ 0,1 giây</p><p class="ql-align-justify">Chiếu sáng tối thiểu (đặc trưng): 12 lux (F1.8) với 50 IRE, ICR 1.0 lux Bật (F1.8) với 50 IRE</p><p class="ql-align-justify">Độ chiếu sáng được đề xuất:100 đến</p><p class="ql-align-justify">Tốc độ màn trập điện tử: 1/2 đến 1/10000 giây. (21 bước)</p><p class="ql-align-justify">Lấy nét: Tự động hoàn toàn (AF bình thường / AF ngắt quãng / AF kích hoạt thu phóng)</p><p class="ql-align-justify">Cân bằng trắng: WB tự động / Trong nhà / Ngoài trời / WB nhấn 1 lần / WB thủ công</p><p class="ql-align-justify">Độ khuếch đại: Tự động / Thủ công (-3 đến +18 dB, 8 bước)</p><p class="ql-align-justify">Điều khiển AE: Tự động hoàn toàn / Ưu tiên màn trập/ Thủ công / Độ sáng / Điểm AE</p><p class="ql-align-justify">Bù phơi sáng: +/- 10,5 dB (15 bước trong một đơn vị 1,5 dB)</p><p class="ql-align-justify">Kiểm soát khẩu độ: 16 bước</p><p class="ql-align-justify">Nhiều cài đặt tùy chỉnh khác nhau</p><p class="ql-align-justify">Màn trập điện tử / Màn trập chậm</p><p class="ql-align-justify">Đầu ra video VBS và Y / C (chỉ ở chế độ SD)</p><p class="ql-align-justify">Chức năng đóng băng hình ảnh</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | 2021-05-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK THĂNG LONG | 2021-06-18
2910 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC563R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 2368700 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 190mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2911 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC585R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1603700 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu thuật Mayo, thẳng, mũi tù/tù, dài 200mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2912 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Khay đựng dụng cụ sâu | BC1 | Công Ty CP Đầu Tư Quốc Tế Hoàng Gia ( Royal Invesco) | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Quốc Tế Hoàng Gia ( Royal Invesco) | Việt Nam |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 150000 | f | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>Chất liệu Inox 304</p> | <p>Chất liệu Inox 304</p> |  | <p>Chất liệu Inox 304</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02
2913 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Hệ thống CAD/CAM | Máy nướng sứ | CEREC Speedfire | Sirona Dental Systems GmbH | Đức | Sirona Dental Systems GmbH | Đức |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 516855600 | t | Bộ | false | 2021-05-19 | 2021-10-30 | <p>-Nhiệt độ thiêu kết tối đa: 1600 ° C</p><p>-Quy trình tráng men tốc độ</p><p>- Quy trình tráng men nhanh nhất trong vòng chưa đầy 4:30 phút </p><p>Tốc độ gia nhiệt cao (tối đa 300 ° C / phút)</p><p>- Không cần gia nhiệt trước</p><p>- Không cần giai đoạn giữ nhiệt</p><p>-Giai đoạn hạ nhiệt ngắn</p><p>-Phân bố nhiệt độ đồng nhất hoàn hảo</p><p>- Ít thời gian chờ đợi cho đến khi có thể hoàn thành việc khôi phục nhờ hệ thống làm mát tích cực</p><p>Kết nối: 2x USB 2.0, lx LAN (RJ45), WLAN (tùy chọn qua WLANUSB</p><p>Dongle)</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-05-19 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-05-19
2914 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | Hệ thống máy X-quang cao tần kỹ thuật số | RADspeed fit (VX) | Shimadzu Corporation | Nhật Bản | Shimadzu Corporation | Nhật Bản | ["2020","2021","2022"] | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3700000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-07 | 2022-03-31 | <p>Hệ thống máy X-quang cao tần kỹ thuật số Shimadzu RADspeed fit là một hệ thống X-quang phù hợp chụp các vùng trên cơ thể bệnh nhân theo tư thế nằm hoặc đứng. Hệ thống được trang bị bàn chụp trôi trượt 4 hướng với khả năng chịu lực của mặt bàn lên đến 320kg, và được trang bị lưới lọc tia có thể tháo rời giúp giảm liều tia cho bệnh nhân. Hơn nữa máy có công suất lớn và được tối ưu hóa khả năng hoạt động cho hình ảnh chất lượng cao, điều này mang lại cảm giác thoải mái và dễ dàng vận hành máy.</p><p>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, EC, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 </p><p>Nhiệt đới hóa môi trường làm việc</p><p>Máy mới 100%</p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điều khiển phát tia cao tần và bảng điều khiển: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng phát tia X-quang và phụ kiện: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ chuẩn trực chùm tia : 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cột bóng X-quang: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn chụp X-quang trôi trượt 4 hướng: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá chụp phổi có Bucky: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chân đế giá chụp phổi: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công tắc chụp cầm tay: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưới lọc tia cho bàn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưới lọc tia cho giá chụp phổi: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ giao tiếp đồng bộ với tủ phát tia: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm thu nhận hình ảnh: 02 tấm gồm</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ cáp kết nối</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm xử lý ảnh</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trạm xử lý ảnh (Bộ máy tính): 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị ≥19inch LCD: 01 bộ</span></p> |  |  | <p>Bảo hành 1 năm; Lắp đăt và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | 2021-06-07 | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | 2021-06-07
2915 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm đông máu | Máy phân tích đông máu tự động CA-620 | Automated Blood Coagulation Analyzer CA-600 series (Model: CA-620) | Sysmex Corporation | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 916576838 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-10-31 | <p>Dòng máy phân tích đông máu hoàn toàn tự&nbsp;động nhỏ gọn CA-620 với công nghệ đo quang đã được kiểm chứng và sử dụng cùng loại thuốc thử với các dòng phân tích đông máu khác của Sysmex. Dòng sản phẩm CA-620 cung cấp khả năng tự động hóa cao, cho phép xét nghiêm các xét nghiệm từ cơ bản đến nâng cao. Tốc độ xét nghiệm tối đa: PT 60 xét nghiệm/giờ và xét nghiệm bộ 3 cơ bản là 42 xét nghiệm/giờ</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody> <tr height="179"> <td align="left" height="179" width="250">1. Máy phân tích đông máu CA-620 kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ<br /> 2. Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ<br /> 3. Ổ cứng dự phòng: 01 cái<br /> 4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
2916 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC587R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1643300 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu thuật Mayo, cong, mũi tù/tù, dài 165mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2917 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy trung tâm trị liệu GameReady | 550500-13/ 550550-03 | Coolsystems, Inc. | Mỹ | Coolsystems, Inc. | Mỹ | ["2019"] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương mại Tổng hợp An Phú Mỹ | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 312500000 | t | Bộ | true | 2021-04-16 | 2021-12-31 | <p>Máy trung tâm trị liệu GameReady:</p><p>Hệ thống Thiết bị ứng dụng Công nghệ tích hợp truyền lạnh và nén ép liên tục của cơ quan hàng không vũ trụ NASA (Mỹ) giúp trị liệu phục hồi giảm sưng - đau nhanh sau chấn thương &amp; sau phẫu thuật.</p> | <p>Máy trung tâm trị liệu GameReady&nbsp;bao gồm:</p><p>Máy chính Game Ready</p><p>Dây cáp nguồn</p><p>Dây dẫn truyền hơi lạnh</p> |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Máy chính Game Ready</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Điều chỉnh thời gian hoạt động trong trong khoảng thời gian 90 phút</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Điều chỉnh áp lực ở các mức: </span><span style="color: rgb(35, 31, 32);">No Pressure ( không áp lực), &nbsp;Low Pressure (áp lực thấp) (5-15 mmHg), Medium Pressure (áp lực trung bình) (5-50mmHg), và High Pressure (áp lực cao) (5-75 mmHg)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Có chế độ thay đổi hiển thị bảng nhiệt độ giữa độ C Và F</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Kích thước: </span><span style="color: rgb(35, 31, 32);">(413 x 197 x 235) mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Trọng lượng: Weight: 7.3 lb</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-</span><span style="color: rgb(35, 31, 32);"> Nguồn điện: AC power: 100-240 V~, 50-60 Hz, 1.6A</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;</span><span style="color: rgb(35, 31, 32);">Bộ chuyển nguồn: 12V/2.5 A</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương mại Tổng hợp An Phú Mỹ | 2021-04-16 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương mại Tổng hợp An Phú Mỹ | 2021-04-16
2918 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Hộp hấp dụng cụ có nắp | BC1 | Công Ty CP Đầu Tư Quốc Tế Hoàng Gia ( Royal Invesco) | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Quốc Tế Hoàng Gia ( Royal Invesco) | Việt Nam |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 450000 | f | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p>- Hình dáng: Tròn - Kích thước: Ø 20 x 13 cm - Chất liệu inox 304</p> | <p>- Hình dáng: Tròn - Kích thước: Ø 20 x 13 cm - Chất liệu inox 304</p> |  | <p>- Hình dáng: Tròn - Kích thước: Ø 20 x 13 cm - Chất liệu inox 304</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02
2919 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 11mm | R-12-510-11 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 425000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 11mm </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: R-12-510-11</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 11mm_ R-12-510-11. Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, linh hoạt khi giải phẫu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 11mm_ R-12-510-11. Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, linh hoạt khi giải phẫu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 11mm_ R-12-510-11. Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, linh hoạt khi giải phẫu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2920 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động BC-6000 | BC-6000 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Vạn Niên | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-26 | 2021-11-25 | <p>Máy xét nghiệm huyết học tự động</p> | <p><span style="color: black;">· 01 Máy huyết học tự động BC-6000</span></p><p><span style="color: black;">· 01 Bộ nạp tự động</span></p><p><span style="color: black;">· 01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn</span></p><p><span style="color: black;">· 01 Bộ hoá chất cài đặt máy</span></p> |  | <p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Nguyên lý</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ phân tích tế bào SF Cube cho WBC, 5 thành phần bạch cầu, NRBC</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp trở kháng DC cho RBC và PLT</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp không có cyanide cho hemoglobin </p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Thông số đo</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 thông số báo cáo (máu toàn phần): WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, IMG%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, IMG#; RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, NRBC#, NRBC%; PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 thông số nghiên cứu (máu toàn phần): HFC#, HFC%, WBCD, TNC-D, IME%, IME#, H-NR%, L-NR%, NLR, PLR, WBC-N, TNC-N, InR#, InR‰, Micro#, Micro%, Macro#, Macro%, PDWSD, PLT-I</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 thông số báo cáo (dịch cơ thể): WBC-BF, TC-BF#, MN#, MN%, PMN#, PMN%, RBC-BF</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 thông số nghiên cứu (dịch cơ thể): Eos-BF#, Eos-BF%, Neu-BF#, Neu-BF%, HF-BF#, HF-BF%, RBC-BF, LY-BF, LY-BF%, MO-BF#, MO-BF%</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 biểu đồ: RBC và PLT</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 biểu đồ tán xạ (3D): DIFF, WNB</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 biểu đồ tán xạ (2D): DIFF, WNB</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vạn Niên | 2020-11-26 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2020-12-17
2921 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Lồng ấp | Lồng ấp | Lồng ấp trẻ sơ sinh (Có chức năng điều khiển servo và Oxy) | A3186+ | Advanced Instrumentations, Inc. | Mỹ | Advanced Instrumentations, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 679000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-07 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">LỒNG ẤP TRẺ SƠ SINH</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Model&nbsp;&nbsp;: </span><strong style="color: black;">A3186+</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Hãng sản xuất&nbsp;: </span><strong style="color: black;">ADVANCED INSTRUMENTATIONS, INC. – MỸ</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Xuất xứ&nbsp;: </span><strong style="color: black;">MỸ</strong></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <ul><li>Hộp nhựa trong suốt: 01 chiếc</li><li>Hệ thống điều khiển: 01 chiếc</li><li>Giường sơ sinh: 01 chiếc</li><li>Cọc I.V. (Cọc truyền): 01 chiếc</li><li>Đệm: 01 chiếc</li><li>Bánh xe: 01 bộ</li><li>Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</li></ul> |  | <ul><li>Kích thước đệm: 34x63 cm / 13,4x 24,8 in</li><li>Chiều cao cửa tiếp cận: 21 cm / 8,3 in</li><li>Hệ thống điều khiển vi xử lý</li><li>Màn hình LCD với hiển thị đồ thị thông tin bằng tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha</li><li>Vỏ lồng 2 lớp bằng acrylic chất lượng cao</li><li>Phân phối chính xác nhiệt trên toàn bộ nắp lồng</li><li>Các bộ phận có thể tháo rời dễ dàng để làm sạch</li><li>Cửa tiếp cận ở phía trước và phía sau</li><li>Lỗ khuyết để luồn cáp và đầu dò</li><li>Đầu dò nhiệt độ da bệnh nhân</li><li>Đầu vào phụ trợ nhiệt độ</li><li>Điều khiển Servo O2</li></ul> | <p>Bảo hành : 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-06-07
2922 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 3D,4D CAO CẤP | ECUBE 12 | Alpinion Medical Systems Co.,ltd | Hàn Quốc | Alpinion Medical Systems Co.,ltd | Hàn Quốc |  | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam |  | Nhóm 2 |  |  | 1650000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy siêu âm màu 3D/4D</strong></p><p>Model: Ecube 12</p><p>Hãng sản xuất: <strong>Alpinion</strong></p><p>Nước sản xuất: <strong>Hàn Quốc</strong></p><p>Năm sản xuất: <strong>2020</strong></p><p>Máy mới 100%</p><p><strong><em><u>Cấu hình máy bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Thân Máy</p><p>- Đầu dò</p> | <p>Cấu hình cơ bản<br /> - Máy chính&nbsp;<br /> - Màn hình hiển thị<br /> - Màn hình cảm ứng<br /> - Đầu dò 2D Convex<br /> - Đầu dò 3D/4D Convex<br /> - Đầu dò 2D Linear<br /> - Chương trình siêu âm 2D, 3D, 4D<br /> - Chương trình Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng</p> | <p> Tùy chọn nâng cao</p><p> 1. Đầu dò 2D vaginal</p><p> 2. Đầu dò 3D vaginal</p><p> 3. Đầu dò 2D Convex mật độ cao</p><p> 4. Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim)</p><p> 5. Chương trình siêu âm tim</p><p> 6. Chương trình Doppler liên tục (CW)</p><p> 7. Gói thước thước đo tim</p><p> 8. Chương trình siêu âm đàn hồi mô (Elastography)</p><p> 9. Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic)</p><p> 10. Chương trình kết nối DICOM</p><p> 11. Gói Doppler mô (TDI)</p><p> 12. Thiết bị làm ấm gel siêu âm</p><p> 13. Chương trình đo độ dày thành mạch (Auto IMT)</p><p> 14. Chương trình tự động đo độ mờ da gáy (Auto NT)</p><p> 15. Chương trình siêu âm sức căng cơ tim CUBE Strain™</p><p> 16. Chương trình siêu âm tim gắng sức Stress Echo</p><p> 17. Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh toàn phần Full SRI</p><p> 18. Công nghệ hình ảnh Spatial Compouding</p><p> 19. Công nghệ hình ảnh Live HQ™ </p> | <p> Hệ thống máy chính E-CUBE 12</p><p> - Màn hình LED 21.5 inch</p><p> - Màn hình điều khiển cảm ứng LED 10.4 inch</p><p> - 04 cổng cắm đầu dò hoạt động</p><p> - Hệ thống quản lí dữ liệu siêu âm E-View™</p><p> - Chương trình tính toán thước đo siêu âm cơ bản, sản khoa, phụ khoa, mạch máu, tuyến vú, tuyến giáp, cơ xương khớp</p><p> - Hình ảnh hòa âm mô Harmonic, đảo ngược xung hài hòa, Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh (SRI)</p><p> - Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung,</p><p> - Ổ cứng SSD 120 Gb và HDD 1 Tb</p><p> - Ổ đĩa DVD</p><p> - Phụ kiện chuẩn </p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2020-11-18 | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2021-06-18
2923 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC607R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1585700 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, mũi tù/tù,&nbsp;dài 200mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2924 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang đo mật đô xương | máy đo độ loãng xương | Supra Elite | Stemlab, Inc | Hàn Quốc | Stemlab, Inc | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo |  | Nhóm null |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | false | 2021-05-12 | 2024-03-31 | <p>-&nbsp;Máy mới 100%</p><p>-&nbsp;Năm sản xuất 2020 trở về sau</p><p>-&nbsp;Đạt các tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485&nbsp;hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;Máy đã được nhiệt đới hoá phù hợp với khí hậu Việt Nam </p><p><em>Điều kiện môi trường cho phép khi vận hành:</em></p><p>-&nbsp;Nhiệt Độ : 0 ~ 40°C</p><p>-&nbsp;Độ ẩm : 10 ~ 95 %</p><p>-&nbsp;Sử dụng điện áp 100 ~ 230VAC, 3.15A, &nbsp;50/60Hz</p> | <p><em>Máy chính và các phụ kiện chuẩn: 01 bộ. Bao gồm:</em></p><p>-&nbsp;Bộ máy tính: 01 bộ </p><p>-&nbsp;Máy in: 01 bộ </p><p>-&nbsp;Bộ đệm cố định cột sống và xương đùi: 01 bộ</p><p>-&nbsp;Giường kèm bộ đệm: 01 bộ </p><p>-&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh và Tiếng việt: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo | 2021-05-12 | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo | 2021-05-12
2925 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm mắt | Máy siêu âm mắt | Vupad AB | Sonomed Inc. | Mỹ | Sonomed Inc. | Armenia | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | Mỹ | Nhóm null |  |  | 614200000 | t | Cái | false | 2021-06-18 | 2021-10-18 | <p class="ql-align-justify">Máy siêu âm mắt</p><p class="ql-align-justify">- Model: Vupad AB</p><p class="ql-align-justify">- Hãng sản xuất:&nbsp;Sonomed Inc</p><p class="ql-align-justify">- Thương hiệu: <a href="https://www.sonomedescalon.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: windowtext;">Sonomed Escalon</a></p><p class="ql-align-justify">-Nước chủ sở hữu: Mỹ</p><p><br></p><p>- Nước sản xuất:&nbsp;Mỹ</p> | <p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy siêu âm tích hợp màn hình điều khiển</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò A 10MHz</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò B 12MHz</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;Dây cáp kết nối đầu dò B</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pedal điều khiển</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, dịch tiếng Việt phần cơ bản: </p><p> </p> |  | <p class="ql-align-justify"> <strong>ĐẶC TÍNH, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT: </strong></p><p class="ql-align-justify"> MÔ TẢ</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng phóng to thu nhỏ liên tục để tối ưu&nbsp;hóa chất lượng hình ảnh</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phóng đại hình ảnh lên tới 4x</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động chú thích trên các hình ảnh và đoạn video</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cơ sở dữ liệu về bệnh nhân được lưu trữ đầy đủ với cùng bản lưu kết quả kiểm tra</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết quả siêu âm có thể tùy chỉnh chi tiết, để in hoặc lưu.</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy có thể kết nối thông qua: Wi-Fi tần số kép 802.11n và Bluetooth 4.0.; GigE Enthernet LAN và cổng USB 3.0</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in tương thích với hệ điều hành Windows</p><p> <strong>Đặc điểm B- SCAN:</strong></p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò hội tụ, loại bọc kín; Tần số 12 MHz </p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy có các công cụ điều chỉnh khuếch đại: khuếch đại thời gian thay đổi (TVG), Đường cơ bản, khuếch đại Logarithmic và khuếch đại hàm số mũ (e-gain).</p><p> <strong>Đặc điểm A-SCAN:</strong></p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò hội tụ, loại bọc kín; có đèn định vị màu đỏ bên trong,&nbsp;Tần số: 10MHz.</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò dùng cho kỹ thuật đo nhúng hoặc đầu dò tiếp xúc mềm dùng tiếp xúc trực tiếp lên giác mạc với áp lực rất nhỏ</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính toán thủy tinh thể với bước tăng: 0,25D hoặc 0,5D.</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy có cơ sở dữ liệu lưu trữ&nbsp;1.600 loại thủy tinh thể khác nhau.</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-03-08 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-06-18
2926 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học | BCC-3900 | DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD | Trung Quốc | DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 170000000 | t | Bộ | true | 2020-10-27 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích huyết học</p> <p>Model: BCC-3900</p> <p>Hãng sản xuất: Dirui Industrial Co.,ltd / Trung Quốc</p> | <p>01 Máy chính</p> <p>01 Phụ kiên tiêu chuẩn của nhà sản xuất</p> <p>Sách hướng dẫn sử dụng</p> |  | <ul> <li><strong>Thông số</strong>: &nbsp;21 thông số: WBC, NEU#, LYM#, MXD#, NEU%, LYM%, MXD%, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC</li> </ul> <p style="margin-left:.5in;">3 biểu đồ WBC, RBC, PLT.</p> <p style="margin-left:.5in;">Cảnh báo bất thường về bệnh học và hình thái học.</p> <ul> <li><strong>Nguyên lý đo:</strong> Phương pháp trở kháng để đo WBC, RBC và PLT.</li> </ul> <p style="margin-left:.5in;">Đo HGB bằng hóa chất không có chất độc hại cyanide.</p> <ul> <li><strong>Công suất:</strong> 70 xét nghiệm/h.</li> <li><strong>Màn hình:</strong> Màn hình chạm TFT 10.4 inch.</li> <li><strong>Chế độ lấy mẫu:</strong> Thủ công.</li> <li><strong>Bộ nhớ:</strong> Lưu được hơn 500.000 kết quả</li> <li><strong>Thể tích mẫu:</strong> 6ul với máu toàn phần và 20ul với máu pha loãng.</li> <li><strong>Loại hóa chất sử dụng:</strong> 1 dung dịch pha loãng (diluent) và 1 dung dịch phá hồng cầu (lyse).</li> <li><strong>Giao diện:</strong>&nbsp; Cồng RJ45 cho mạng LAN và 4 cổng USB</li> <li><strong>LIS/HIS:</strong> kết nối hai chiều.</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-10-27 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức | 2020-11-11
2927 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun khử khuẩn bề mặt thiết bị y tế qua môi trường không khí | Hyspray | Actiro Power Blower GmbH | Đức | Analis SA/NV | Bỉ |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG |  | Nhóm null |  |  | 150000000 | t | Cái | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>Máy phun khử khuẩn bề mặt thiết bị y tế qua môi trường không khí</p><p>Model: Hyspray</p><p>Hãng sản xuất: Actiro Power Blower GmbH&nbsp;&nbsp;</p><p>Hãng chủ sở hữu: Analis SA/NV</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | <p>- Máy chính + dây nguồn: 01 bộ</p><p>- Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>- Hướng dẫn lắp đặt, sử dụng và bảo trì tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p>- Nguồn điện: 230 V AC; 50/60 Hz</p><p>- Môi trường hoạt động:</p><p>+ Nhiệt độ môi trường: 10 - 40°C</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG | 2021-06-18 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG | 2021-06-18
2928 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 13mm | R-12-510-13 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 425000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 13mm </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: R-12-510-13</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 13mm_ R-12-510-13. Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, linh hoạt khi giải phẫu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 13mm_ R-12-510-13. Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, linh hoạt khi giải phẫu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Vít xương Mini tự khoan 2.0mm Titanium, dài 13mm_ R-12-510-13. Mũ vít chéo 4 cạnh, thân vít xoắn đến đầu của vít, linh hoạt khi giải phẫu, thích hợp với Nẹp xương Mini Titanium các cỡ và nẹp khóa xương sọ các cỡ, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2929 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Kẹp phẫu tích không mấu | KPT14 | Công Ty TNHH TTBYT Hoa Đà | Việt Nam | Công Ty TNHH TTBYT Hoa Đà | Việt Nam |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 120000 | f | Chiếc | false | 2020-12-11 | 2021-12-11 | <p>Kẹp phẫu tích không mấu</p><p> - Kích thước: 14cm</p><p> - Chất liệu: Thép cao cấp không rỉ</p> | <p>Kẹp phẫu tích không mấu</p><p> - Kích thước: 14cm</p><p> - Chất liệu: Thép cao cấp không rỉ</p> |  | <p>Kẹp phẫu tích không mấu</p><p> - Kích thước: 14cm</p><p> - Chất liệu: Thép cao cấp không rỉ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-11
2930 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC616R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Ba Lan |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 4358400 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích Nelson-Metzenbaum, cong, mũi tù/tù, dài 250mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2931 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy ổn nhiệt | Block gia nhiệt | SBH130D/3 | Bibby Scientific (Stuart) | Trung Quốc | Bibby Scientific (Stuart) | Anh | ["2021"] | Công Ty TNHH Nguyên Anh |  | Nhóm null |  |  | 120000000 | t | Cái | false | 2021-05-19 | 2022-05-19 | <p><strong>Block Gia Nhiệt</strong></p><p><strong>Model: SBH130D/3</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: </strong>Antylia Scientific TM&nbsp;( Stuart )– Anh</p> | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số block nhiệt: 3</p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng nhiệt độ: +8<sup>0</sup>C trên nhiệt độ môi trường đến 130<sup>0</sup>C</p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ổn định nhiệt ở 37<sup>0</sup>C: ± 0.1<sup>0</sup>C</p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ đồng nhất block ở 37<sup>0</sup>C: ± 0.1<sup>0</sup>C</p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ đồng nhất block ở 130<sup>0</sup>C: ± 1<sup>0</sup>C</p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải hiển thị: 0.1<sup>0</sup>C</p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất gia nhiệt: 300 W</p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 230 V, 50 Hz</p><p><strong>Blok nhôm</strong></p><p><strong>Code: SHT1/16&nbsp; ( 3 cái)</strong></p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số block nhiệt: 3</p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng nhiệt độ: +8<sup>0</sup>C trên nhiệt độ môi trường đến 130<sup>0</sup>C</p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ổn định nhiệt ở 37<sup>0</sup>C: ± 0.1<sup>0</sup>C</p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ đồng nhất block ở 37<sup>0</sup>C: ± 0.1<sup>0</sup>C</p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ đồng nhất block ở 130<sup>0</sup>C: ± 1<sup>0</sup>C</p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải hiển thị: 0.1<sup>0</sup>C</p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất gia nhiệt: 300 W</p><p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 230 V, 50 Hz</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-19 | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-19
2932 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | THA HANDRUB | THA HANDRUB | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1512000 | t | Can | false | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">- Tác dụng: Sát khuẩn nhanh bề mặt dụng cụ thiết bị y tế, dùng trong y tế. chế phẩm có hiệu lực diệt 99,99% các vi sinh vật </span><em style="color: black;">Staphylococcus aureus, Preudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Mycobacterium tuberculosis, Candida albicans, Bacillus subtilis</em><span style="color: black;"> sau 30 giây và 03 phút tiếp xúc.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Lấy khăn sạch thấm ướt THA handrub vừa đủ ẩm khăn , xoa khăn ẩm lên bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch thấm đều trên bề mặt cần sát khuẩn. để bề mặt </span></p><p><span style="color: black;">dụng cụ thiết bị y tế tự khô, không lau khô và không phải rửa lại bằng nước (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây). </span></p><p><span style="color: black;"> </span></p> | <p><span style="color: black;">Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 0,5% (v/v); Ethanol 80% (v/v); Isopropyl alcohol 7.2% (v/v) và các chất phụ gia (Glycerine, Alpha-Bisabolol, Aloe Vera, Vitamin E…) vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Màu hồng</li><li>Dạng lỏng</li><li>Dung tích 5 lít</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-07-09
2933 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở Bi-PAP, CPAP | Máy thở không xâm nhập Bi-PAP, có liệu pháp thở dòng cao (HFT) | prisma30ST-HFT | Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG | Đức | Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT |  | Nhóm 3 |  |  | 240000000 | t | Cái | true | 2021-04-16 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY THỞ KHÔNG XÂM NHẬP Bi-PAP CÓ LIỆU PHÁP THỞ DÒNG CAO (HFT)</strong></p><p class="ql-align-center">Ký mã hiệu/model: prisma30ST-HFT</p><p class="ql-align-center">Hãng/ nước sản xuất: Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG / Đức</p><p class="ql-align-center">Hãng/ nước chủ sở hữu: Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG / Đức</p><p class="ql-align-center">Phân nhóm theo thông tư 14: Nhóm 3</p> | <p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 máy</p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây thở: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ làm ấm tạo ẩm khí thở vào: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"> + Cannula mũi chuyên dụng cho thở dòng cao, cỡ thường: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify"> + Cannula mũi chuyên dụng cho thở dòng cao, cỡ thường: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt nạ thở không xâm nhập chuyên dụng, cỡ thường: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt nạ thở không xâm nhập chuyên dụng, cỡ lớn: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi đựng máy: 01 túi</p><p class="ql-align-justify"> + Xe đẩy máy (Chọn thêm)</p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt</p><p> </p> |  | <p>-&nbsp;Các chế độ thông khí có sẵn: CPAP, APAP, S, T, S/T, autoS/T, aPCV và</p><p>High Flow.</p><p>- Tùy chọn Liệu pháp thở dòng cao (HFT) hỗ trợ:</p><p><em>+ Loại bỏ thể tích khoảng chất và đào thải khí CO2 </em></p><p><em>+ Tạo ẩm và làm ấm đường hô hấp</em></p><p><em>+ Cải thiện oxy hóa</em></p><p><em>+ Giảm nhịp hô hấp tự phát</em></p><p>- Các chức năng tạo sự thoải mái tối ưu cho bệnh nhân như: autoSTART, autoSTOP, softSTART, softSTOP</p><p>-&nbsp;Dải cài đặt áp lực CPAP: 4 - 20 hPa.</p><p>-&nbsp;Dải cài đặt áp lực BILEVEL: 4 - 30 hPa.</p><p>- Dòng HFT: 10 l/phút tới 60 l/phút</p><p>- Cài đặt thể tích đích: 300 tới 2,000 ml</p><p>-&nbsp;Tần số thở dự phòng ngưng thở: tự động, 0 ,&nbsp;5 -35 nhịp/phút</p><p>-&nbsp;Độ ồn vận hành theo tiêu chuẩn ISO 80601-2-70: 34.5 dB</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-04-16 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-04-16
2934 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính REXTON MOSAIC 40 HP 6C | MOSAIC 40 HP 6C | Sivantost Pte. Ltd. | Singapore | Sivantost Pte. Ltd. | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG |  | Nhóm 3 |  |  | 45000000 | f | Bộ | true | 2021-05-14 | 2022-05-14 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Máy trợ thính công suất cao dành cho người lớn và trẻ em</span></p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Hộp đựng máy: 01 hộp</p> |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số.</p><p>- Số kênh : 12</p><p>- Số chương trình: 6</p><p>- Mức độ khuếch đại tối đa: 82 dB SPL; Công suất đầu ra tối đa 140 dB SPL</p><p>-Hiệu chỉnh bằng phần mềm theo thính lực đồ</p><p>-Công nghệ ngắt tiếng hú</p><p>-Công nghệ giải nén băng tần Bandwidth Compression</p><p>-Công nghệ giảm ù Tinitus Function</p><p>-Công nghệ Voice Ranger, Wind Noise Cancellation</p><p>-Phù hợp với đối tượng có mức độ nghe kém từ nặng đến Sâu</p><p>-Kết nối phụ kiện: Smart Key, Transmitter,...</p><p>- Loại Pin sử dụng: Zin C air, cỡ Pin 675</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-19
2935 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy cắt tiêu bản | Máy cắt lát khối nến bệnh phẩm | HistoDream M | Milestone S.R.L | Tây Ban Nha | Milestone S.R.L | Italy | ["2021"] | Công ty TNHH Y tế Vinh Hưng | Italy | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Cái | true | 2021-05-28 | 2021-12-31 | <p>Máy cắt lát khối nến bệnh phẩm dùng trong mô bệnh học</p><p>Tiêu chuẩn ISO9001-13485</p> | <p>Máy cắt lát khối nến bệnh phẩm: 01 cái</p><p>Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p> |  | <p>Thiết kế thân thiện&nbsp;Màn hình màu cảm ứng TFT 7” với&nbsp;các biểu tượng chức năng và tham số.</p><p>Phủ lớp chống tĩnh diện để ngăn cản việc bám dính sáp nến và giảm thời gian làm sạch máy.</p><p>Thiết kế tiện lợi:&nbsp;Phần còn lại của máy và bề mặt bên trên của máy rộng rãi.&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ cho thiết lập việc định vị và việc cắt</p><p>Chức năng MEM&nbsp;cho việc ghi nhớ và khôi phục&nbsp;thuộc tính&nbsp;cắt cho cắt khối nến một cách đồng đều.</p><p>Chức năng retraction tăng tuổi thọ của lưỡi dao cắt.&nbsp;</p><p>Đầu định hướng bệnh phẩm: Một khóa cơ khí đặc biệt cho dễ dàng thay đổi hệ thống kẹp mẫu khác nhau</p><p>Việc căn chỉnh khối bệnh phẩm ở vị trí 0- theo trục xy&nbsp;theo cách chắc chắn nhất.&nbsp;&nbsp;</p><p>Tốc độ nhanh hay chậm khi di chuyển của khối bệnh phẩm được lựa chọn khi ở chế độ liên tục.&nbsp;</p><p>Tháo dỡ&nbsp;kẹp cassettes một cách nhanh chóng Bộ phận kẹp&nbsp;cassette được thiết kế để ngăn cản bụi bẩn tích tụ&nbsp;Hệ thống giữ dao cắt</p><p>Bộ phận giữ dao trượt ngang theo cả hai hướng đảm bảo toàn bộ dao cắt được sử dụng Máy cắt được sử dụng với tất cả các loại bệnh phẩm Có&nbsp;dụng cụ lấy dao cắt ra khỏi máy an toàn <s>&nbsp;</s> Tay quay trơn trụ và tiện lợi được cân bằng và được khóa ở bất cứ vị trí nào&nbsp;Việc cắt được hoàn thành với tay quay ở vị trí xuôi và ngược</p><p>Tay quay hoạt động trơn tru đảm bảo không làm người vận hành mỏi mệt&nbsp;Đặc điểm kỹ thuật&nbsp;</p><p>Đô dày của phần cắt Khoảng giá trị (µm) 0,5 - 100</p><p>Độ dày được cài đặt (µm):&nbsp;▪ 0,5 - 5 tăng 0,5 ▪ 5 - 20 tăng 1 ▪ 20 - 60 tăng 5 ▪ 60 - 100 tăng 10&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Y tế Vinh Hưng | 2021-05-28 | Công ty TNHH Y tế Vinh Hưng | 2021-05-28
2936 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy đốt khối u | Máy đốt khối u bằng Laser | Máy laser Diode Laser Dornier Medilas D MultiBeam | K2011915 | Dornier MedTech GmbH | Đức | Dornier MedTech GmbH | Đức | ["2020","2021","2022"] | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 | t | Cái | true | 2021-06-07 | 2022-12-31 | <p><strong style="color: black;">Máy laser Diode Laser Dornier Medilas D MultiBeam</strong></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: K2011915</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng s/x&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Dornier Medtech GmbH</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước s/x&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Đức</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt chứng nhận chất lượng ISO 13485, CE</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hàng mới&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 100%</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo hành&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 12 tháng</span></p> | <p><span style="color: black;">01 máy chính đi kèm với:</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp Laser Fibertom.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn đạp điều khiển bằng chân </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kính bảo vệ Laser</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;…</span></p> |  | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy laser Diode Laser Dornier Medilas D MultiBeam có bước sóng: 940 nm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất laser: 2W≤ Công suất laser ≤ 80W</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống làm mát laser: bằng khí</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn đạp: Bàn đạp dạng khí nén</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ Fibertom: đảm bảo nhiệt độ đầu sợi cáp quang duy trì trong khoảng giới hạn. Chế độ này cung cấp ứng dụng kiểm soát tốt năng lượng mà còn giảm cacbon hóa và bảo vệ sự phá hủy của đầu sợi cáp quang</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước khoảng: 46.5x 29.5x30.5 (cm)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 14.5 kg</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện yêu cầu: 115 – 230 V, 50/60 Hz</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG | 2021-06-07 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG | 2021-06-07
2937 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính REXTON MOSAIC 80 HP 6C | REXTON MOSAIC 80 HP 6C | Sivantost Pte. Ltd. | Singapore | Sivantost Pte. Ltd. | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG |  | Nhóm 3 |  |  | 57000000 | f | Bộ | true | 2021-05-14 | 2022-05-14 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Máy trợ thính công suất cao dành cho người lớn và trẻ em</span></p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Hộp đựng máy: 01 hộp</p> |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số.</p><p>- Số kênh : 12</p><p>- Số chương trình: 6</p><p>- Mức độ khuếch đại tối đa: 82 dB SPL; Công suất đầu ra tối đa 140 dB SPL</p><p>-Hiệu chỉnh bằng phần mềm theo thính lực đồ</p><p>-Công nghệ ngắt tiếng hú</p><p>-Công nghệ iFocus 360</p><p>-Công nghệ giải nén băng tần Bandwidth Compression</p><p>-Công nghệ giảm ù Tinitus Function</p><p>-Công nghệ Voice Ranger, Wind Noise Cancellation</p><p>-Phù hợp với đối tượng có mức độ nghe kém từ nặng đến Sâu</p><p>-Kết nối phụ kiện: Smart Key, Transmitter,...</p><p>- Loại Pin sử dụng: Zin C air, cỡ Pin 675</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-14 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-19
2938 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim 3 kênh | FX-8100 | Fukuda Denshi Co. Ltd. | Nhật Bản | Fukuda Denshi Co. Ltd. | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 46000000 | t | Cái | true | 2021-04-08 | 2021-12-08 | <p class="ql-align-justify"><br></p><p><strong>Máy điện tim 3 kênh </strong>&nbsp;</p><p>Model: FX-8100</p><p>Hãng SX: Fukuda Denshi - Nhật Bản</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Xuất xứ: Nhật Bản</span></p><p class="ql-align-justify"><strong>Thiết kế gọn nhẹ và cơ động:</strong></p><p class="ql-align-justify">Máy FX-8100 được tích hợp các công nghệ mới nhất cho một máy điện tim trên thị trường. Máy có màn hình hiển thị LCD lớn 7 inch dễ sử dụng để kiểm tra dữ liệu bệnh nhân, xem rõ ràng và chính xác nhất dạng sóng ECG.</p><p class="ql-align-justify"><strong>- 12 đạo trình chuẩn dạng sóng ECG:</strong></p><p class="ql-align-justify">Máy FX-8100 có màn hình rộng. Màn hình LCD lớn cho phép người sử dụng xem lại toàn bộ dạng sóng ECG, trên 12 đạo trình trong 1 lần thực hiện.</p><p class="ql-align-justify"><strong>- Lựa chọn dạng bản ghi:</strong></p><p class="ql-align-justify">Người sử dụng có thể lựa chọn dạng bản ghi từ 1 đến 3 kênh. Dạng bản ghi tự động cho phép lựa chọn nhiều lựa chọn tốt như lựa chọn 1 kênh và 1 đạo trình phân tích loạn nhịp tim với một lựa chọn tiếp theo để ghi dạng sóng.</p><p class="ql-align-justify"><strong>- Bộ nhớ trong:</strong></p><p class="ql-align-justify">Chuẩn bộ nhớ trong cho phép người sử dụng lưu chữ dạng sóng, đo lường và phân tích dữ liệu tới 500 lần đo. Ngừơi sử dụng có thể xem lại dữ liệu ECG từ bộ nhớ trên màn hình LCD hoặc các bản ghi như yêu cầu. Một danh sách dữ liệu cũng có thể in ra.</p><p class="ql-align-justify"><strong>- Cổng kết nối:</strong></p><p class="ql-align-justify">Dữ liệu ECG đưa ra như định dạng chuẩn, thông qua cổng LAN (10/100base TX). Vì vậy, có thể kết nối với máy tính để thiết lập hệ thống dữ liệu cũng như thêm dữ liệu lưu trữ. Ngoài ra, máy được trang bị thêm 3 cổng USB và có thể kết nối wifi (tùy chọn thêm)</p><p class="ql-align-justify"><strong>- Pin:</strong></p><p class="ql-align-justify">Tuỳ chọn một loại pin có thông số phù hợp cho phép máy hoạt động trong vòng 02 tiếng mà không cần nối với nguồn AC.</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2021-04-08 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2021-06-18
2939 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Cây nâng vén phẫu thuật | BT763R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1170826 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Đè bụng/ruột Ribbon, dễ uốn, dài 330mm, lưỡi rộng 50mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Cây nâng vén phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2940 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống nước R.O | Hệ thống xử lý nước RO | RO-HD80 | Re-Tok Industries Inc. | Đài Loan | Re-Tok Industries Inc. | Đài Loan |  | Công ty TNHH TM-DV Đồng Hữu | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 2650000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-16 | 2022-12-31 | <p><strong>Hệ thống xử lý nước RO</strong></p><p>Model: RO-HD80 </p><p>Hãng sản xuất: Re-Tok Industries Inc.</p><p>Hãng chủ sở hữu : Re-Tok Industries Inc.</p><p>Xuất xứ: Đài Loan</p><p>Năm sản xuất : năm 2020 trở về sau, mới 100%</p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp cho 1 hệ thống:</strong></p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm tăng cường - Model: CM 5-5: 2 cái</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc đa chất - Model: SAFM-40: 01 bộ</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phận làm mềm nước - Model: RF-40: 01 bộ</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc than hoạt tính - Model: SAFC-40: 01 bộ</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc 5m - Model: ST-F30: 01 bộ</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ RO: 01 bộ</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bồn chứa nước RO : 01 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm điều áp - Model: CM 3-5: 02 cái</p><p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn tia cực tím: 2 đèn</p><p class="ql-align-justify">10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống đường ống&nbsp;</p><p><br></p> |  | <p><strong>CẤU HÌNH KỸ THUẬT</strong></p><p><u>1. Bơm tăng cường </u></p><p>Lưu lượng: 5m3/giờ</p><p>Chất liệu: Thép không gỉ</p><p><u>2. Bộ lọc đa chất</u></p><p>Lưu lượng lọc: 40GPM</p><p>Chất liệu vỏ: FRP</p><p>Kích thước vỏ: 21 inch x 62 inch</p><p><u>3. Bộ phận làm mềm nước</u></p><p>Lưu lượng lọc: 40GPM</p><p>Hạt nhựa ion: 200 lít</p><p>Chất liệu vỏ: FRP</p><p>Kích thước vỏ: 21 inch x 62 inch</p><p><u>4. Bộ lọc than hoạt tính </u></p><p>Lưu lượng lọc: 40GPM</p><p>Than hoạt tính: 200 lít </p><p>Chất liệu vỏ: FRP</p><p>Kích thước vỏ: 21 inch x 62 inch</p><p><u>5. Bộ lọc 5m</u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Lưu lượng lọc: 75GPM</p><p>Lõi lọc: 5m x 30 inch (5 cái)</p><p><u>6. Bộ lọc RO</u>: </p><p>Công suất: 2400lít/giờ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Khả năng loại bỏ: &gt; 98%</p><p>Các bộ phận chính</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màng RO: TFC 4040 (8 cái)</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đồng hồ đo </p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm RO: </p><p><u>7. Bồn chứa</u>: 1500 lít</p><p><u>8. Bơm điều áp </u></p><p>Lưu lượng: 3m3/giờ</p><p>Chất liệu: Thép không gỉ</p><p><u>9. Đèn tia cực tím&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u></p><p>Tuổi thọ bóng đèn: 8000 giờ</p> | [5 empty] | Công ty TNHH TM-DV Đồng Hữu | 2021-04-16 | Công ty TNHH TM-DV Đồng Hữu | 2021-04-16
2941 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy sấy tiêu bản | Máy sấy tiêu bản | Slidetec HEAT | Slee Medical GmbH | Đức | Slee Medical GmbH | Đức | ["2021"] | Công Ty Cổ Phần Group Phát Triển Sức Khỏe |  | Nhóm 3 |  |  | 125000000 | t | Chiếc | false | 2021-05-28 | 2022-05-28 | <ul><li>Thiết&nbsp;bị&nbsp;mới&nbsp;100%,&nbsp;sản&nbsp;xuất&nbsp;từ&nbsp;năm&nbsp;2021&nbsp;trở&nbsp;đi&nbsp;</li><li>Đạt&nbsp;tiêu&nbsp;chuẩn&nbsp;chất&nbsp;lượng&nbsp;ISO 13485&nbsp;hoặc&nbsp;tương&nbsp;đương&nbsp;</li><li>Điện&nbsp;áp&nbsp;sử&nbsp;dụng: 220 V /&nbsp;50Hz&nbsp;</li><li>Môi&nbsp;trường&nbsp;hoạt&nbsp;động:&nbsp;</li></ul><p> +&nbsp;Nhiệt&nbsp;độ&nbsp;tối&nbsp;đa&nbsp;&gt;30°C&nbsp;</p><p> +&nbsp;Độ&nbsp;ẩm&nbsp;tối&nbsp;đa&nbsp;&gt; 80 %&nbsp;</p> | <p> Máy&nbsp;sấy tiêu bản: 01&nbsp;Cái&nbsp;</p><p> Bao&nbsp;gồm:&nbsp;</p><ul><li>Máy&nbsp;chính: 01&nbsp;máy&nbsp;</li><li>Hướng&nbsp;dẫn sử dụng: 01&nbsp;</li></ul><p><br></p> |  | <ul><li>Máy&nbsp;sấy được thiết kế để làm khô lam kính sau khi căng mô&nbsp;</li><li>Bề&nbsp;mặt làm việc bằng nhôm chống trầy xước&nbsp;</li><li>Có&nbsp;thể lập trình giờ hoạt động&nbsp;</li><li>Tích&nbsp;hợp bảo vệ quá nhiệt&nbsp;</li><li>Tiêu&nbsp;thụ điện năng thấp (300W)&nbsp;</li><li>Phạm&nbsp;vi nhiệt độ: lên tới 800C&nbsp;</li><li>Bàn&nbsp;sấy: 30 lam kính&nbsp;</li><li>Điều&nbsp;khiển: Vi xử lý, thiết lập nhiệt độ, thời gian làm việc và thời gian thực tế&nbsp;</li><li>Kích&nbsp;thước: 350 x 370 x 230mm&nbsp;</li><li>Nguồn&nbsp;điện: 230V; 50/60Hz&nbsp;</li><li>Khối&nbsp;lượng: 15 kg&nbsp;</li><li><br></li></ul> | [5 empty] | Công Ty Cổ Phần Group Phát Triển Sức Khỏe | 2021-05-28 | Công Ty Cổ Phần Group Phát Triển Sức Khỏe | 2021-05-28
2942 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | máy ủ và đọc chỉ thị sinh học Auto -Reader 490M | 490M | Công Ty TNHH 3M Việt Nam | Mỹ | Công Ty TNHH 3M Việt Nam | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Thương Mại Diên Niên | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 75000000 | t | Cái | false | 2021-05-12 | 2021-12-31 | <p><br></p><p>• Máy đọc chỉ thị sinh học 3M™ Attest™ Auto-reader, Model 490M được thiết kế để ủ và đọc kết quả nhanh cho chỉ thị sinh học 1295, 1491, 1492V bằng công nghệ đọc huỳnh quang tiên tiến để kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn bằng hơi H2O2 và hơi nước.</p><p>• Kết quả âm tính (-) hoặc dương tính (+) sẽ được báo ngay trên máy với hiển thị đèn báo.</p><p>• Kết quả đọc dương tính (+): Quy trình tiệt khuẩn thất bại - không đạt chuẩn.</p><p>• Kết quả đọc âm tính (-): Quy trình tiệt khuẩn đạt chất lượng.</p><p>• Thời gian báo kết quả âm / dương tính (- / +): 24 phút</p><p>• Kích thước máy: Nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển và lắp đặt</p><p>• Số lượng giếng ủ: 4 giếng</p><p>• Nhiệt độ ủ: 60°C ± 2°C.</p><p>• Điện áp hoạt động: 100‑240 VAC, 50/60 Hz.</p> | <p><br></p><p>• Máy đọc chỉ thị sinh học 3M™ Attest™ Auto-reader, Model 490M được thiết kế để ủ và đọc kết quả nhanh cho chỉ thị sinh học 1295, 1491, 1492V bằng công nghệ đọc huỳnh quang tiên tiến để kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn bằng hơi H2O2 và hơi nước.</p><p><br></p> |  | <p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Diên Niên | 2021-05-12 | Công ty TNHH Thương Mại Diên Niên | 2021-05-12
2943 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC617R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 9838500 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích trực tràng, cong nhiều, mũi tù/tù, dài 325mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2944 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Máy Sắc Thuốc Đóng Túi Tự Động 03 Nồi | YJX20/3+1(50-250)C | Beijing Donghuayuan Medical Equipment Co., Ltd. | Trung Quốc | Beijing Donghuayuan Medical Equipment Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Sản Xuất Minh Tú | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 195000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-12 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>Máy sắc thuốc đóng túi tự động&nbsp;03 nồi,</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: YJX20/3+1(50-250)C</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng SX: DONGHUAYUAN&nbsp;Xuất xứ: Trung Quốc.</strong></p><p>Là thiết bị hoàn toàn tự động,&nbsp;máy hoạt động&nbsp;theo&nbsp;quy trình chuẩn từ sắc thuốc đến đóng túi.</p><p>- Với các tính năng&nbsp;như:&nbsp;đảo thuốc tự động, sắc thuốc áp suất thấp,&nbsp;các cài đặt thời gian sắc, tự động chuyển chế độ đun sang om, số lượng túi, dung tích túi, nhiệt độ đóng túi đều được điều khiển hoàn toàn tự động bằng điện tử&nbsp;</p><p>- Các thông số như nhiệt độ sắc, thời gian sắc còn lại, dung tích túi , số lượng túi… được&nbsp;hiển thị trên bảng hiển thị và&nbsp;cài đặt điều chỉnh.</p><p>- Nồi sắc thuốc bằng chất liệu thủy tinh đặc biệt chịu nhiệt cao, phù hợp trong y tế. Nồi thủy tinh trong suốt giúp việc quan sát thuốc trong quá trình sắc thật dễ dàng</p><p class="ql-align-center"><strong><u>Thông số kỹ thuật </u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Nồi sắc được tối đa 1 - 20 thang/nồi&nbsp;x 3 .</p><p>-&nbsp;Dung tích(ml): 20000 x 3</p><p>-&nbsp;Tốc độ đóng gói ( gói/ phút): 7 - 9</p><p>-&nbsp;Cỡ gói ( dài mm x rộng mm ): (80 - 185) x 100</p><p>-&nbsp;Dung lượng đóng gói (ml): 50 – 250</p><p>-&nbsp;Điện áp (V) : 220/50Hz</p><p>-&nbsp;Công suất sắc thuốc (W) : 2000 x 3</p><p>-&nbsp;Công suất đóng túi&nbsp;(W): 800</p><p>- Công suất tổng ( W ): 6800</p><p>-&nbsp;Trọng lượng máy ( kg ): 148</p><p>Ngoại hình máy( dài x rộng x cao ): 1470x550x1300</p> | <p class="ql-align-center"><strong><u>Thông số kỹ thuật </u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Nồi sắc được tối đa 1 - 20 thang/nồi&nbsp;x 3 .</p><p>-&nbsp;Dung tích(ml): 20000 x 3</p><p>-&nbsp;Tốc độ đóng gói ( gói/ phút): 7 - 9</p><p>-&nbsp;Cỡ gói ( dài mm x rộng mm ): (80 - 185) x 100</p><p>-&nbsp;Dung lượng đóng gói (ml): 50 – 250</p><p>-&nbsp;Điện áp (V) : 220/50Hz</p><p>-&nbsp;Công suất sắc thuốc (W) : 2000 x 3</p><p>-&nbsp;Công suất đóng túi&nbsp;(W): 800</p><p>- Công suất tổng ( W ): 6800</p><p>-&nbsp;Trọng lượng máy ( kg ): 148</p><p>Ngoại hình máy( dài x rộng x cao ): 1470x550x1300</p> |  | <p class="ql-align-center"><strong>Máy sắc thuốc đóng túi tự động&nbsp;03 nồi,</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: YJX20/3+1(50-250)C</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng SX: DONGHUAYUAN&nbsp;Xuất xứ: Trung Quốc.</strong></p><p>Là thiết bị hoàn toàn tự động,&nbsp;máy hoạt động&nbsp;theo&nbsp;quy trình chuẩn từ sắc thuốc đến đóng túi.</p><p>- Với các tính năng&nbsp;như:&nbsp;đảo thuốc tự động, sắc thuốc áp suất thấp,&nbsp;các cài đặt thời gian sắc, tự động chuyển chế độ đun sang om, số lượng túi, dung tích túi, nhiệt độ đóng túi đều được điều khiển hoàn toàn tự động bằng điện tử&nbsp;</p><p>- Các thông số như nhiệt độ sắc, thời gian sắc còn lại, dung tích túi , số lượng túi… được&nbsp;hiển thị trên bảng hiển thị và&nbsp;cài đặt điều chỉnh.</p><p>- Nồi sắc thuốc bằng chất liệu thủy tinh đặc biệt chịu nhiệt cao, phù hợp trong y tế. Nồi thủy tinh trong suốt giúp việc quan sát thuốc trong quá trình sắc thật dễ dàng</p> | <p><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(0, 128, 0);">*** Máy sắc thuốc đóng túi tự động được Phân phối,&nbsp;Bảo hành với Tiêu chuẩn&nbsp;</span><strong style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(0, 128, 0);">Chính Hãng Sản Xuất bởi Công ty TNHH ĐTTMSX Minh Tú</strong><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(0, 128, 0);">, Các máy được chăm sóc bởi&nbsp;</span><strong style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(0, 128, 0);">Kỹ Sư chuyên nghiệp</strong><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(0, 128, 0);">&nbsp;được đào tạo,&nbsp;cấp&nbsp;</span><strong style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(0, 128, 0);">Chứng Chỉ&nbsp;</strong><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(0, 128, 0);">của&nbsp;</span><strong style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(0, 128, 0);">Hãng&nbsp; DONGHUAYUAN.</strong></p> | Bảng mạch điều khiển đóng gói, nồi sắc, Bình thủy tinh, mâm nhiệt nồi sắc, thanh nhiệt đóng gói | Các loại goăng silicon cho nồi sắc, túi vải đựng thuốc sắc, màng đóng gói... | Các máy được chăm sóc bởi Kỹ Sư chuyên nghiệp được đào tạo, cấp Chứng Chỉ của Hãng DONGHUAYUAN. | Các máy được chăm sóc bởi Kỹ Sư chuyên nghiệp được đào tạo, cấp Chứng Chỉ của Hãng DONGHUAYUAN. | Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Sản Xuất Minh Tú | 2021-05-12 | Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Sản Xuất Minh Tú | 2021-05-12
2945 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính REXTON MOSAIC 60 HP 6C | REXTON MOSAIC 60 HP 6C | Sivantost Pte. Ltd. | Singapore | Sivantost Pte. Ltd. | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG |  | Nhóm 3 |  |  | 47000000 | f | Bộ | true | 2021-05-14 | 2022-05-14 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy trợ thính công suất cao dành cho người lớn và trẻ em</span></p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Hộp đựng máy: 01 hộp</p> |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số.</p><p>- Số kênh : 12</p><p>- Số chương trình: 6</p><p>- Mức độ khuếch đại tối đa: 82 dB SPL; Công suất đầu ra tối đa 140 dB SPL</p><p>-Hiệu chỉnh bằng phần mềm theo thính lực đồ</p><p>-Công nghệ ngắt tiếng hú</p><p>-Công nghệ Focus 360</p><p>-Công nghệ giải nén băng tần Bandwidth Compression</p><p>-Công nghệ giảm ù Tinitus Function</p><p>-Công nghệ Voice Ranger, Wind Noise Cancellation</p><p>-Phù hợp với đối tượng có mức độ nghe kém từ nặng đến Sâu</p><p>-Kết nối phụ kiện: Smart Key, Transmitter,...</p><p>- Loại Pin sử dụng: Zin C air, cỡ Pin 675</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-19
2946 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích sinh hóa nước tiểu tự động UC-3500 | Fully Automated Urine Chemistry Analyzer UC-3500 | Sysmex Corporation | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2075811512 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-10-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa nước tiểu tự động hoàn toàn UC-3500 được chỉ định cho mục đích xét nghiệm nhằm xác định những thông số lâm sàng trong nước tiểu người. Máy có công suất 275 mẫu/giờ và cung cấp 16 thông số sin hóa nước tiểu (dựa trên que thử 10 và 12 thông số)</p><p>Máy chỉ có thể sử dụng để phân tích nước tiểu người và mẫu kiểm tra chất lượng.</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody> <tr height="269"> <td height="269" width="250">1. Máy phân tích huyết học tự động UC-3500 kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ<br /> 2. Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ<br /> 3. Máy tính để bàn: 01 bộ<br /> 4. Màn hình LCD: 01 cái<br /> 5. Ổ cứng dự phòng: 01 cái<br /> 6. Phần mềm window bản quyền: 01 bộ<br /> 7. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
2947 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi dạ dày đường kính nhỏ | GIF-XP170N | Aizu Olympus Co., Ltd | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1100000000 | t | Ống | true | 2021-02-18 | 2021-05-18 | <p>Ống nội soi dạ dày đường kính nhỏ</p><p>Model: GIF-XP170N</p><p>Hãng sản xuất: Olympus</p><p>Xuất xứ: Nhật Bản</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng, áp dụng cho lỗi của nhà sản xuất</li><li>Lắp đặt, bảo trì, bàn giao và hướng dẫn sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-02-18 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-02-18
2948 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | Prisma25S | Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG | Đức | Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | Đức | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Bộ | true | 2020-12-11 | 2021-12-11 | <p>Prisma25S, máy thở BiLevel- S trong dòng máy prisma.</p> | <p>Máy chính&nbsp;</p><p>• 01 Bình tạo ẩm</p><p>• 01 Dây thở</p><p>• 01 Mặt nạ thở</p><p>... </p> |  | <p>ISO, CE</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | 2020-12-11 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | 2020-12-11
2949 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy thận nhân tạo | Máy thận nhân tạo | Hệ thống trộn và phân phối dịch lọc | DMS 250 | BMVITEK Co., Ltd. | Hàn Quốc | BMVITEK Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | Công ty TNHH TM-DV Đồng Hữu | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1800000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-16 | 2022-12-31 | <p><strong>Hệ thống trộn và phân phối dịch lọc</strong></p><p>Model: DMS 250</p><p>Hãng sản xuất: BMVITEK Co., Ltd.</p><p>Hãng chủ sở hữu : BMVITEK Co., Ltd.</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%</p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp cho 1 hệ thống:</strong></p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy trộn dịch tự động A: 01 cái</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy trộn dịch tự động B: 01 cái</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thùng chứa dịch A: 01 cái</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thùng chứa dịch B: 01 cái</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ chia dịch: 30 cái</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p><strong>TÍNH NĂNG KỸ THUẬT</strong></p><p><strong>Máy trộn dịch tự động:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích : Acid (100L), Bicarb (120L).</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểm soát chất lượng dịch pha: Acid (độ pH), Bicard (độ dẫn).</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp bộ vi lọc bên trong.</p><p><strong>Thùng chứa dịch : </strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích chứa : Acid (300L), Bicard (300L)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có hệ thống khử khuẩn bằng tia UV đối với dịch Bicard</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có tích hợp bộ vi lọc bên trong</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực tuần hoàn thấp</p><p><strong>Bộ chia dịch gắn tường: </strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh/kết nối nhanh chóng và dễ dàng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khử khuẩn đầu nối</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể chuyển đổi từ cấp dịch trung tâm sang cấp dịch riêng lẻ dễ dàng khi cần thiết.</p><p><strong>Hệ thống theo dõi, kiểm soát: </strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Theo dõi thể tích thùng chứa, hiển thị trạng thái làm việc và hiển thị mã lỗi.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển từ xa tại văn phòng.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị các bước tiệt trùng.</p><p><strong>Tính An toàn :</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bồn chứa, đường ống và các đầu nối được khử khuẩn thường xuyên.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có hệ thống khử khuẩn bằng tia UV cho dịch Bicard</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống lọc dịch và bơm cấp kép</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực tuần hoàn thấp</p><p><strong>Tính Kinh tế : </strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiết kiệm chi phí dịch lọc bằng việc sử dụng dịch bột</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cung cấp dịch Online – HDF với chi phí thấp</p><p><strong>Tính thuận tiện : </strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giúp đơn vị lọc thận trở nên sạch sẽ và không mùi</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không cần sử dụng can chứa dịch</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển và kiểm soát từ xa tại văn phòng</p><p>Chuyển đổi sang cấp dịch riêng lẻ dễ dàng khi cần.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH TM-DV Đồng Hữu | 2021-04-16 | Công ty TNHH TM-DV Đồng Hữu | 2021-04-16
2950 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD025R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 425700 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 130mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2951 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích cặn lắng nước tiểu hoàn toàn tự động UF-4000 | Fully Automated Urine Particle Analyzer UF-4000 | Sysmex Corporation | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1630287832 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-10-31 | <p> Máy phân tích cặn lắng nước tiểu tự động hoàn toàn UF-4000 được là máy phân tích sử dụng công nghệ đếm tế bào dòng chảy huỳnh quang cho mục đích xét nghiệm nhằm xác định những thông số lâm sàng trong nước tiểu người và dịch cơ thể. Công suất máy lên tới 80 mẫu/giờ và cung cấp 17 thông số ở chế độ phân tích nước tiểu, 7 thông số ở chế độ dịch cơ thể </p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody> <tr height="269"> <td height="269" width="250">1. Máy phân tích huyết học tự động UF-4000 kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ<br /> 2. Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ<br /> 3. Máy tính để bàn: 01 bộ<br /> 4. Màn hình LCD: 01 cái<br /> 5. Ổ cứng dự phòng: 01 cái<br /> 6. Phần mềm window bản quyền: 01 bộ<br /> 7. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
2952 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số có điểm cảnh báo sớm (EWS) | B105 | Critikon de Mexico S. de R.L. de C.V. | Mexico | GE Medical Systems Information Technologies Inc. | Mỹ |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối |  | Nhóm 2 |  |  | 210000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-30 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-28 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-28
2953 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD701R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 2039258 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu thuật Brown, thẳng, hai hàng răng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
2954 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Búa | FL039R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 3168900 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Búa, dài 185mm, đường kính đầu 25mm, nặng 130g</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
2955 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Đục xương | FL110R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2060100 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Đục xương, lưỡi vát 2 bên, dài 140mm, lưỡi rộng 4mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
2956 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung tập đứng thẳng trẻ khuyết tật M2 loại thấp có ụ ngồi | PN50M2T | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 4300000 | t | Cái | true | 2021-06-07 | 2022-12-31 | <p>Khung tập đứng thẳng trẻ khuyết tật M2 loại thấp có ụ ngồi&nbsp;</p> | <p>- Khung sắt sơn tĩnh điện.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT :96x60x93cm&nbsp;(+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;</p><p>- Bàn chân--&gt; mặt bàn : 60 cm&nbsp;</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>- Chất liệu: Khung sắt sơn tỉnh điện, nệm mouse bọc simily, mặt bàn gỗ công nghiệp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Kích thước:D96xR60xC93cm&nbsp;(+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Bàn chân--&gt; mặt bàn : 60 cm </p><p class="ql-align-justify">- 4 bánh xe có khóa, mặt bàn thảo rời, có hệ thống đai cố định các khớp.</p><p class="ql-align-justify">Dụng cụ này có thể điều chỉnh từ 0 – 90 độ (từ tư thế nằm đến tư thế đứng thẳng ), có dây đai để cố định các khớp bị co rút và đặc biêt nhất là loại này có cục nâng đở (có thể tháo rời, nâng cao – thấp) bằng mouse êm để ở giữa 2 khớp hông mục đích trợ giúp trẻ không bị tụt xuống khi đứng và ngăn ngừa co rút khép khớp hông . </p><p class="ql-align-justify">Tập trẻ đứng thẳng, cố định khớp hông, gối, cổ chân và xương chậu đúng tư thế, cung cấp sự nâng đở cả phía trước và phía sau .Sử dụng cho trẻ có khả năng kiểm soát đầu thân tốt nhưng không duy trì tư thế đứng thẳng trục và chịu sức trên 2 chân kém&nbsp;</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-07 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-07
2957 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ ấm CO2 | Tủ Ấm CO2 | ICO150med | Memmert GmbH + Co. KG | Đức | Memmert GmbH + Co. KG | Đức |  | Công Ty TNHH Nguyên Anh | Đức | Nhóm 3 |  |  | 186979000 | t | Cái | true | 2021-05-13 | 2021-06-13 | <p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích: 156 lít</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;Số khay cung cấp: 2</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số khay tối đa: 10</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng nhiệt độ hoạt động: +5</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C trên nhiệt độ môi trường đến 50</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình thời gian tiệt trùng: 60 phút tại 180</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C (không cần tháo cảm biến độ ẩm)</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác cài đặt: 0.1</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng 2 đầu dò nhiệt độ Pt100 theo tiêu chuẩn DIN Class A dùng để hiển thị nhiệt độ hoạt động và cảnh báo</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ thay đổi nhiệt theo thời gian (theo chuẩn DIN 12 880: 2007-05): ± 0.1</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ thay đổi nhiệt trong buồng tại 37</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C (theo chuẩn DIN 12 880: 2007-05): ± 0.3</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giới hạn độ ẩm nhờ vào thành phần Peltier, khi khay nước đầy được để vào, thành phần Peltier giới hạn giá trị độ ẩm bên trong ở mức 93% rh ± 2.5%</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác cài đặt: 0.5% rh</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểm soát CO</span><sub style="color: rgb(34, 34, 34);">2</sub><span style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;bằng điện tử hiện số với hệ thống đầu dò kép cận hồng ngoại cùng với hệ thống tự động chẩn đoán lỗi và chỉ thị báo lỗi bằng âm thanh, bù trừ áp suất</span></p> | <p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Khoảng nhiệt độ hoạt động: +5</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C trên nhiệt độ môi trường đến 50</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình thời gian tiệt trùng: 60 phút tại 180</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C (không cần tháo cảm biến độ ẩm)</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác cài đặt: 0.1</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng 2 đầu dò nhiệt độ Pt100 theo tiêu chuẩn DIN Class A dùng để hiển thị nhiệt độ hoạt động và cảnh báo</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ thay đổi nhiệt theo thời gian (theo chuẩn DIN 12 880: 2007-05): ± 0.1</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ thay đổi nhiệt trong buồng tại 37</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C (theo chuẩn DIN 12 880: 2007-05): ± 0.3</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C</span></p> | <p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Khoảng nhiệt độ hoạt động: +5</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C trên nhiệt độ môi trường đến 50</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình thời gian tiệt trùng: 60 phút tại 180</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C (không cần tháo cảm biến độ ẩm)</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác cài đặt: 0.1</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng 2 đầu dò nhiệt độ Pt100 theo tiêu chuẩn DIN Class A dùng để hiển thị nhiệt độ hoạt động và cảnh báo</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ thay đổi nhiệt theo thời gian (theo chuẩn DIN 12 880: 2007-05): ± 0.1</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ thay đổi nhiệt trong buồng tại 37</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C (theo chuẩn DIN 12 880: 2007-05): ± 0.3</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giới hạn độ ẩm nhờ vào thành phần Peltier, khi khay nước đầy được để vào, thành phần Peltier giới hạn giá trị độ ẩm bên trong ở mức 93% rh ± 2.5%</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cài đặt khoảng độ ẩm: 40 - 97% rh và tắt độ ẩm (mua thêm K7)</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác cài đặt: 0.5% rh</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểm soát CO</span><sub style="color: rgb(34, 34, 34);">2</sub><span style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;bằng điện tử hiện số với hệ thống đầu dò kép cận hồng ngoại cùng với hệ thống tự động chẩn đoán lỗi và chỉ thị báo lỗi bằng âm thanh, bù trừ áp suất</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng điều chỉnh CO</span><sub style="color: rgb(34, 34, 34);">2</sub><span style="color: rgb(34, 34, 34);">: 0 – 20%</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ dao động theo thời gian: ± 0.2%</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác cài đặt: 0.1%</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển ControlCOCKPIT: hai màn hình hiển thị. Bộ điều khiển vi xử lý PID đa chức năng với hai màn hình màu TFT độ phân giải cao</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cài đặt ngôn ngữ trên bảng điều khiển ControlCOCKPIT: Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ba Lan, Czech, Hungary</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng setpointWAIT: thời gian được kích hoạt khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ cài đặt</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh các thông số: nhiệt độ (</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C hoặc&nbsp;</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">F), nồng độ CO</span><sub style="color: rgb(34, 34, 34);">2</sub><span style="color: rgb(34, 34, 34);">, chương trình thời gian, múi giờ</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối: Ethernet LAN, USB</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình được lưu trữ trong trường hợp mất điện</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm AtmoCONTROL trên thẻ nhớ USB cho cài đặt chương trình, quản lý và chuyển các thông số qua giao diện Ethernet hoặc cổng USB</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp thêm bộ kiểm soát quá và dưới nhiệt độ “AFS”, thực hiện theo giá trị điểm cài đặt một cách tự động ở một phạm vi dung sai định sẵn; báo động trong trường hợp quá và dưới nhiệt, chức năng gia nhiệt được ngắt trong trường hợp quá nhiệt, chức năng làm lạnh tự động ngắt trong trường hợp dưới nhiệt độ cài đặt</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống tự động chẩn đoán: chẩn đoán lỗi cho nhiệt độ, nồng độ CO</span><sub style="color: rgb(34, 34, 34);">2</sub><span style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;và kiểm soát giới hạn ẩm.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống gia nhiệt đa chức năng trên bốn mặt có thêm gia nhiệt ở cửa và mặt sau đế tránh ngưng tụ.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấu trúc lớp vỏ bằng thép không gỉ, chống trầy, cứng và bền, phía sau bằng thép mạ kẽm</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cửa cấu tạo bằng thép không gỉ được cách ly hoàn toàn với 2 điểm khóa cửa.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cửa kính bên trong với lỗ mở (đường kính Ø 8mm) để lấy mẫu khí</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cửa kính bên trong được gia nhiệt</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bên trong vật liệu bằng thép không gỉ 1.4301 (ASTM 304), chống ăn mòn</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đếm ngược cho thời gian cài đặt có thể điều chỉnh từ 1 phút đến 99 ngày.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng cân bằng nhiệt HeatBALANCE dùng để điều chỉnh mức gia nhiệt sao cho cân bằng giữa mặt trên và dưới buồng sấy trong một dải điều chỉnh từ -50% đến +50%</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển ControlCOCKPIT có cổng USB để tải chương trình, đọc các giá trị, kích hoạt chức năng cài đặt chỉ số cho người sử dụng</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị dữ liệu đã lưu trên bảng điều khiển ControlCOCKPIT (tối đa 10000 giá trị tương đương khoảng 1 tuần)</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện Ethernet phía sau thiết bị để đọc dữ liệu ghi, tải các chương trình và ghi trực tuyến</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo vệ quá nhiệt: giám sát nhiệt độ điện tử TWW/TWB (cấp bảo vệ 3.1) và bộ giới hạn nhiệt bằng cơ TB (cấp bảo vệ 1) theo tiêu chuẩn DIN 12880, chức năng AutoSAFETY tự động điều chỉnh giá trị dung sai cài đặt. Cài đặt độc lập giá trị MIN/MAX cho cảnh báo quá nhiệt và cũng cho tất cả các thông số khác như độ ẩm, nồng độ CO</span><sub style="color: rgb(34, 34, 34);">2</sub></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ trong có khả năng lưu trữ ít nhất 10 năm</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt 100% độ an toàn cho không khí (100% AtmoSAFE)</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 230 V, 50/60 Hz</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: khoảng 2000 W</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ môi trường: 10 – 35</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm: tối đa 70% rh, không ngưng tụ</span></p> | <p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Thể tích: 156 lít</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước trong: rộng 560 x cao 700 x sâu 400 mm</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước ngoài: rộng 719 x cao 1066 x sâu 591 mm</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số khay cung cấp: 2</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số khay tối đa: 10</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 230 V, 50/60 Hz</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: khoảng 2000 W</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ môi trường: 10 – 35</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C</span></p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-13 | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-13
2958 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | 3000 Evolution | 3000 Evolution | Biochemical Systems International S.p.A | Italy | Biochemical Systems International S.p.A | Italy |  | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nam Thiên Lộc | Italy | Nhóm 3 |  |  | 95000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nam Thiên Lộc | 2020-11-12 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nam Thiên Lộc | 2020-12-31
2959 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy thể tích 70L | BOV-V70F | BIOBASE BIODUSTRY (SHANDONG) CO. LTD | Trung Quốc | BIOBASE BIODUSTRY (SHANDONG) CO. LTD | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 90000000 | t | Cái | true | 2021-04-17 | 2022-04-17 | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">* Chất liệu bên ngoài: thép cán nguội sơn tĩnh điện chống khuẩn.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">* Buồng bên trong bằng thép không gỉ, cấu trúc góc tròn, kệ có thể điều chỉnh.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">* Cửa sổ quan sát bằng kính hai lớp, khóa khóa kín gió có thể điều chỉnh. (Trừ BOV-V35F)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">* Bộ điều khiển nhiệt độ thông minh vi xử lý PID.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">* Bảo vệ quá nhiệt.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">* Bộ bảo vệ nhiệt độ độc lập tùy chọn</span></p> | <p>Tủ sấy thể tích 70 lít&nbsp;</p><p>2 giá trong tủ</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt</p> |  | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Dung tích: 70L</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Khoảng nhiệt độ: 10-250℃</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Độ chính xác của nhiệt độ: 0.1℃</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Độ biến động của nhiệt độ: ±0.5℃</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Nhiệt độ môi trường: 5~40℃</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Khoảng thời gian: 1~9999 phút</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Số giá: 2</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Hiên thị: LCD</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Công suất tiêu thụ: 1250W</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Nguồi điện: AC110/220V±10%, 50/60Hz</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Kích thước bên trong (W*D*H)mm: 400*375*470</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Kích thước bên ngoài (W*D*H)mm: 540*550*870</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Khối lượng: 75kg</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-04-17 | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-04-17
2960 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động BX-4000 (không bao gồm điện giải) | Clinical Chemistry Analyzer BX-4000 (without ISE) | Furuno Electric Co., Ltd. | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1995000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-10-31 | <p> BX-4000 là máy phân tích sinh hóa tự động được thiết kế đặc biệt dành cho các phòng xét nghiệm tầm trung, có nhu cầu thực hiện với năng suất cao trên dòng máy kích thước tinh gọn. Với công suất mỗi giờ lên tới 400 xét nghiệm, BX-4000 có tốc độ phân tích nhanh nhất trong các máy cùng dòng. Công nghệ tiên tiến của BX-4000 mang lại kết quả chính xác mà vẫn đảm bảo hiệu suất cao, vận hành dễ dàng và tiết kiệm chi phí. </p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody> <tr height="269"> <td height="269" width="250">1. Máy phân tích sinh hóa tự động BX-4000 (không có bộ điện giải): 01 bộ<br /> 2. Hóa chất chạy thử ban đầu và phụ kiện chuẩn: 01 bộ<br /> 3. Máy tính để bàn: 01 bộ<br /> 4. Màn hình LCD: 01 cái<br /> 5. Ổ cứng dự phòng: 01 cái<br /> 6. Phần mềm window bản quyền: 01 bộ<br /> 7. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
2961 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | Careblue | Tende Elektronik Yazilin Mühendislik Iletişim Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | Tende Elektronik Yazilin Mühendislik Iletişim Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2021"] | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm null |  |  | 160000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-16 | 2022-12-16 | <p>- Hàng hoá, thiết bị cung cấp cho gói thầu mới 100% và được sản xuất từ năm 2020 trở về sau.</p><p>- Nhà thầu tham dự thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối (nhà phân phối phải có Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất kèm theo), hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. (Yêu cầu bản gốc hoặc bản sao chứng thực đối với giấy ủy quyền bán hàng cho nhà thầu)</p><p>- Có giấy chứng nhận ISO 9001, ISO13485 và CE</p> | <p> Máy chính tích hợp bao gồm: </p><p> + 01 máy chính với 24 bóng đèn LED</p><p> + 01 xe đẩy tích hợp sẵn</p><p> + 01 màn hình cảm ứng TFT 4,3 inches</p><p> </p> | [7 empty] | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo | 2021-03-16 | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo | 2021-04-17
2962 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động BX-3010 (không bao gồm điện giải) | Clinical Chemistry Analyzer BX-3010 (without ISE) | Furuno Electric Co., Ltd. | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1837500000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-10-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa tự động BX-3010 với công suất lên tới 270 xét nghiệm/giờ là sự lựa chọn lý tưởng cho</p><p>các phòng xét nghiệm có lưu lượng mẫu trung bình và nhỏ hoặc chuyên dụng cho xét nghiệm HbA1c.</p><p>Với thiết kế chuyên dụng tích hợp chức năng ly giải hồng cầu trên máy cũng như khả năng phân tích đồng thời</p><p>HbA1c và đường huyết trên cùng một mẫu xét nghiệm, BX-3010 cung cấp nhanh chóng kết quả xét nghiệm</p><p>giúp theo dõi tình trạng đường huyết của bệnh nhân tiểu đường.</p><p>Hiệu suất cao, kết quả chính xác, vận hành dễ dàng và thân thiện với chi phí thấp là sự tích hợp hoàn hảo của</p><p>BX-3010 mang đến lợi ích vượt trội về công nghệ cho các phòng xét nghiệm nhỏ.</p> | <p>1. Máy phân tích sinh hóa tự động BX-3010 (không có bộ điện giải): 01 bộ</p><p>2. Hóa chất chạy thử ban đầu và phụ kiện chuẩn: 01 bộ</p><p>3. Máy tính để bàn: 01 bộ</p><p>4. Màn hình LCD: 01 cái</p><p>5. Ổ cứng dự phòng: 01 cái</p><p>6. Phần mềm window bản quyền: 01 bộ</p><p>7. Bộ lưu điện UPS 2KVA: 01 bộ</p><p>8. Máy in: 01 cái</p><p>7. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
2963 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh miệng | OM105R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 22509900 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Khung banh miệng Dingmann</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh xương sườn Struck, cỡ nhỏ, bộ hoàn chỉnh, dài 64mm, rộng 102mm, độ mở 70mm, kích thước lưỡi 15x20mm, 20x20mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-25 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
2964 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | Máy đo nồng độ bão hòa ôxy | OxyTrue A | BluePoint Medical Geschäftsführungs GmbH | Đức | BluePoint Medical Geschäftsführungs GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 32000000 | t | Cái | true | 2021-04-17 | 2021-10-31 | <p class="ql-align-center"><strong>Máy đo SPO2 cầm tay</strong></p><p class="ql-align-center">Model/Ký mã hiệu: OxyTrue A</p><p class="ql-align-center">Hãng sản xuất: bluepoint medical GmbH &amp; Co. KG </p><p class="ql-align-center">Xuất xứ:&nbsp;Đức</p><p class="ql-align-center">Đạt chứng chỉ chất lượng ISO 13485 và CE</p><p><br></p> | <p>- Thân máy chính: 01 Cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Cảm biến SpO2 loại sỏ ngón dùng nhiều lần: 01 Cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Phần mềm kết nối máy tính PC (không bao gồm máy tính): 01 Cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- USB cáp cho kết nối máy tính PC: 01 Cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Vỏ bảo vệ máy bằng Silicone: 01 Cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Hộp đựng: 0 1 Cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Pin AA: 03 Cái</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p>- Máy đo SPO2 cầm tay với công nghệ xử lý tín hiệu và&nbsp;các thuật toán cho phép đo chính xác, ngay cả những bệnh nhân có tín hiệu điện sinh lý yếu.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Có các chức năng tự giải thích cho phép vận hành một cách&nbsp;trực quan&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Tự động triệt tiêu ảnh hưởng của ánh sáng xung quanh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Có phần mềm cho đánh giá&nbsp;được cài trên máy tính PC để tải xuống dữ liệu đo đạc từ máy đo SPO2 qua giao diện USB.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Các bộ dữ liệu có thể được xem và thêm vào dữ liệu bệnh nhân hoặc xuất dưới dạng tệp để xử lý. </p><p>- Cảm biến được thiết kế để phù hợp khi sử dụng trong môi trường khắc nghiệt &nbsp;của dịch vụ cứu hộ, cấp cứu và tại các cơ sở y tế, cho phép khử trùng ở mức độ cao để giảm nguy cơ nhiễm trùng tại bệnh viện với &nbsp;các vi sinh vật gây bệnh bám trên bề mặt&nbsp;</p><p>- Màn hình TFT màu với 65.000 màu và kích thước ma trận ảnh hiển thị ≥ 128 x160 điểm ảnh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Hiển thị các thông số gồm: Độ bão hòa ôxy trong máy, nhịp mạch, biểu đồ sóng nhịp mạch, biểu đồ thanh, dữ liệu khunh hướng trend dạng thời gian ngắn hoặc dài, độ mạnh tín hiệu và chất lượng tín hiệu, biên độ của nhịp mạch, trạng thái pin, tạm ngưng báo động. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Dữ liệu khuynh hướng trend&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-04-17 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-04-17
2965 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo thị trường tự động | Máy đo thị trường HFA Model 840 và phụ kiện | HFA MODEL 840 | Flextronics Manufacturing (Singapore) Pte Ltd | Singapore | Carl Zeiss Meditec Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 1000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo thị trường theo dõi diễn tiến của thì trường mắt</p> | <p>Thân máy chính HFA 840 màn hình cảm ứng tích hợp: 01 cái<br /> Tích hợp các phần mềm theo máy: SFA, GHT, VFI, GPA, GPA hỗn hợp : 01 bộ<br /> Nút bấm phản hồi cho bệnh nhân: 01 cái<br /> Bàn đặt máy : 01 cái</p> |  | <p>Đặc tính kiểm tra<br /> Kiểm tra hoàn toàn tới góc 90 độ<br /> Thời gian kích thích: 200 ms<br /> Khoảng cách trường nhìn: 30cm<br /> Độ chiếu sáng nền: 31,5 ASB<br /> Chức năng kiểm tra thị trường động<br /> Kiểu điểm thử/kích thích:&nbsp;<br /> Trắng/ Trắng<br /> Đỏ hoặc xanh dương trên nền trắng<br /> Kiểm soát định thị:<br /> Theo dõi điểm mù theo phương pháp Heijl-Krakau<br /> Theo dõi mắt bằng video<br /> theo dõi chuyển động của chuyển động của đầu<br /> Theo dõi chuyển dộng của mắt.<br /> Chức năng kiểm tra độ nhạy của trung tâm hoàng điểm<br /> Tự động đo khoàng cách đồng tử</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
2966 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu trong phẫu thuật | FB328R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 7626037 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp Bulldog, loại nhỏ, thẳng, dài 35mm, ngàm dài 14mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp Bulldog không chấn thương Glover Atraumata, loại nhỏ, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 96mm, ngàm dài 50mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
2967 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương Mini titanium 8 lỗ thẳng_M: R-12-000-08 | M: R-12-000-08 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1480000 | t | Cái | true | 2021-06-22 | 2022-06-30 | <p><strong style="color: windowtext;">Nẹp xương Mini titanium 8 lỗ thẳng </strong></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: M: R-12-000-08</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC;EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini titanium 8 lỗ thẳng, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini titanium 8 lỗ thẳng, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini titanium 8 lỗ thẳng, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini titanium 8 lỗ thẳng, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.&nbsp;</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-22 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2968 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | TH.A hand rub | TH.A hand Rub | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1260000 | t | Can | false | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">- Tác dụng: Sát khuẩn nhanh bề mặt dụng cụ thiết bị y tế, dùng trong y tế.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Lấy khăn sạch thấm ướt TH.A hand rub vừa đủ ẩm khăn , xoa khăn ẩm lên bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch thấm đều trên bề mặt cần sát khuẩn. để bề mặt </span></p><p><span style="color: black;">dụng cụ thiết bị y tế tự khô, không lau khô và không phải rửa lại bằng nước (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây).&nbsp;</span></p> | <p><span style="color: black;">- Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 0,5%(w/v), ethanol 73%(v/v) và phụ gia vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Màu hồng</li><li>Dạng lỏng</li><li>Dung tích 5 lít</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-04-14 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-07-09
2969 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng | SA300VF | Sturdy Industrial Co., Ltd. | Đài Loan | Sturdy Industrial Co., Ltd. | Đài Loan |  | Công Ty TNHH Nguyên Anh |  | Nhóm null |  |  | 74800000 | f | Cái | true | 2021-05-13 | 2021-06-13 | <p class="ql-align-center"><strong>Nồi hấp ướt tiệt trùng</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: SA-300VF</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng sản xuất: Sturdy – Đài Loan</strong></p><p class="ql-align-center">Thông số kỹ thuật</p><p class="ql-align-center">Thể tích: 50 lít</p><p class="ql-align-center">– Khoảng nhiệt độ: 118 – 134oC</p><p class="ql-align-center">– Áp suất: 0.5 – 2.3 kg/cm2</p><p class="ql-align-center">– Điều chỉnh nhiệt độ, thời gian tiệt trùng và thời gian làm khô qua núm vặn</p><p class="ql-align-center">– Kích thước buồng hấp: 330mm (Þ) x 710mm (D)</p><p class="ql-align-center">– Kích thước máy: rộng 600 x cao 1080 x sâu 450 mm</p><p class="ql-align-center">– Buồng hấp làm bằng thép không gỉ.</p><p class="ql-align-center">– Chế độ làm khô.</p><p class="ql-align-center">– Chế độ bảo vệ quá nhiệt, cảnh báo nước cạn, công tắc an toàn điện, van xả khí. Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 9002</p><p class="ql-align-center">– Nguồn điện: 220V/2.4KW/11.2A</p><p class="ql-align-center">Cung cấp bao gồm:</p><p class="ql-align-center">+ Nồi hấp tiệt trùng Model SA 300VF</p><p class="ql-align-center">+ Lồng hấp bằng thép không gỉ, bình đựng nước, ống nhựa</p><p class="ql-align-center"><br></p> | <p>Thể tích: 50 lít</p><p> – Khoảng nhiệt độ: 118 – 134oC</p><p> – Áp suất: 0.5 – 2.3 kg/cm2</p><p> – Điều chỉnh nhiệt độ, thời gian tiệt trùng và thời gian làm khô qua núm vặn</p><p> – Kích thước buồng hấp: 330mm (Þ) x 710mm (D)</p><p> – Kích thước máy: rộng 600 x cao 1080 x sâu 450 mm</p> |  | <p>Thể tích: 50 lít</p><p> – Khoảng nhiệt độ: 118 – 134oC</p><p> – Áp suất: 0.5 – 2.3 kg/cm2</p><p> – Điều chỉnh nhiệt độ, thời gian tiệt trùng và thời gian làm khô qua núm vặn</p><p> – Kích thước buồng hấp: 330mm (Þ) x 710mm (D)</p><p> – Kích thước máy: rộng 600 x cao 1080 x sâu 450 mm</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-12 | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-13
2970 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD029R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 498600 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 160mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Nhíp phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2971 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương Mini titanium 16 lỗ thẳng_M: R-12-000-16 | M: R-12-000-16 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2500000 | t | Cái | true | 2021-06-22 | 2022-06-30 | <p>Nẹp xương Mini titanium 16 lỗ thẳng, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini titanium 16 lỗ thẳng, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini titanium 16 lỗ thẳng, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini titanium 16 lỗ thẳng, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini titanium 16 lỗ thẳng, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.&nbsp;</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-22 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-07-06
2972 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung tập đứng thẳng trẻ khuyết tật M2 loại cao có ụ ngồi | PN50M2C | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 4800000 | t | Cái | true | 2021-06-07 | 2022-12-31 | <p>Khung tập đứng thẳng trẻ khuyết tật M2 loại cao có ụ ngồi&nbsp;</p> | <p>- Khung sắt sơn tĩnh điện.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT :96x60x93-118cm (+/- sai số 5%);Tựa lưng:72x40 cm; Để chân: 35x40 cm&nbsp;&nbsp;</p><p>- Bàn chân--&gt; mặt bàn : 75 cm&nbsp;</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>- Chất liệu: Khung sắt sơn tỉnh điện, nệm mouse bọc simily, mặt bàn gỗ công nghiệp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Kích thước: D96 x R60 x C93-118cm (+/- sai số 5%).</p><p>- Tựa lưng: C72xR40 cm</p><p>- Để chân: 35x40 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Bàn chân đến mặt bàn : 75 cm </p><p class="ql-align-justify">- 4 bánh xe có khóa, mặt bàn thảo rời, có hệ thống đai cố định các khớp.</p><p class="ql-align-justify">Dụng cụ này có thể điều chỉnh từ 0 – 90 độ ( từ tư thế nằm đến tư thế đứng thẳng ), có dây đai để cố định các khớp bị co rút và đặc biêt nhất là loại này có cục nâng đở (có thể tháo rời, nâng cao – thấp) bằng mouse êm để ở giữa 2 khớp hông mục đích trợ giúp trẻ không bị tụt xuống khi đứng và ngăn ngừa co rút khép khớp hông . </p><p>Tập trẻ đứng thẳng, cố định khớp hông, gối, cổ chân và xương chậu đúng tư thế, cung cấp sự nâng đở cả phía trước và phía sau .Sử dụng cho trẻ có khả năng kiểm soát đầu thân tốt nhưng không duy trì tư thế đứng thẳng trục và chịu sức trên 2 chân kém</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-07 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-07
2973 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Cảm biến kỹ thuật số Sensor Classic | IOS-U10BI / IOS-U15IB /IOS-U20IB / IOS-U10VB /IOS-U15VB/ IOS-U20VB | Vatech Co., Ltd | Hàn Quốc | Vatech Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020","2019","2021"] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 69810000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-15 | <ol> <li>Sự lựa chọn hợp lý của phòng khám kỹ thuật số</li> </ol> <ul> <li>Thiết kế 4.8 mm siêu mỏng để dễ dàng định vị</li> <li>Thiết kế bo tròn cho phép đặt dễ dàng, giảm thiểu chấn thương phần mềm</li> <li>Cung cấp hình ảnh cho việc chẩn đoán chính xác và lập kế hoạch điều trị</li> <li>Thêm chức năng tư vấn hiệu quả thông qua phần mềm EzCodi</li> </ul> <p>“Một hành động cả ngàn lời nói”. EzCodi với hơn 50 bộ ảnh (video) về các bệnh lý thường gặp từ dễ đến khó. Giúp cho việc tư vấn của nha khoa thêm hiệu quả cũng như bệnh nhân sẽ dễ hình dung được quá trình điều trị của mình</p> | <ul> <li>Cảm biến:&nbsp; CMOS</li> <li>Kích thước điểm ảnh: 29.6 micromet</li> <li>Độ phân giải lý thuyết: 17lp/ mm</li> <li>Khoảng động: 12 bit</li> <li>Độ dày: 4.8 mm (0.19 inch)</li> </ul> |  | <ul> <li>Cảm biến:&nbsp; CMOS</li> <li>Kích thước điểm ảnh: 29.6 micromet</li> <li>Độ phân giải lý thuyết: 17lp/ mm</li> <li>Khoảng động: 12 bit</li> <li>Độ dày: 4.8 mm (0.19 inch)</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-11
2974 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy đo nhĩ lượng | Máy đo nhĩ lượng | Otowave 202H | Amplivox Ltd | Ba Lan | Amplivox Ltd | Anh | ["2020"] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Hitech | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-14 | 2020-12-31 | <p>Máy đo&nbsp; nhĩ lượng</p> <p>Model: Otowave 202H</p> <p>Hãng sản xuất: Amplivox</p> <p>Xuất xứ: Ba Lan</p> <p>Máy đo nhĩ lượng dùng để thăm khám và phát hiện dị tật với chức năng nghe của bệnh nhân&nbsp;cung cấp phép đo tai giữa nhanh và khách quan hổ trợ cho việc nhận dạng rối loạn tai giữa đối với trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Hitech | 2020-11-14 | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Hitech | 2020-12-31
2975 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | monitor bệnh nhân 4 thông số | VS 900 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam |  | Nhóm 2 |  |  | 115000000 | t | Cái | true | 2021-05-19 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 4 THÔNG SỐ</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>( SpO2, Nhịp mạch, NIBP, Nhiệt độ)</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model/Ký mã hiệu: VS 900</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng sản xuất: Mindray</strong></p> | <ul><li><span style="color: black;">&nbsp;Máy chính VS900 màn hình cảm ứng 8.4 inch: 01 máy</span></li><li><span style="color: black;">Cáp đo độ bão hòa Oxy Sp02: 01 bộ</span></li><li><span style="color: black;">Đầu đo nhiệt độ cơ thể Smartemp: 01 cái</span></li><li><span style="color: black;">Bộ bọc đầu đo nhiệt độ 20 cái/hộp: 01 hộp</span></li><li><span style="color: black;">Bộ dây nối dài đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ</span></li><li><span style="color: black;">Bao tay huyết áp người lớn : 01 cái</span></li><li><span style="color: black;">Bao tay đo huyết áp trẻ em: 01 cái</span></li><li><span style="color: black;">pin theo máy: 01 cái</span></li><li><span style="color: black;">Bộ Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh – Tiếng Việt: 01 bộ</span></li></ul> | [7 empty] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-05-19 | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-05-19
2976 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD049R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 486900 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp phẫu tích, dài 160mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Nhíp phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2977 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Lồng ấp | Lồng ấp | Lồng ấp sơ sinh | VAV | Tende Elektronik Yazilin Mühendislik Iletişim Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | Tende Elektronik Yazilin Mühendislik Iletişim Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2020"] | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm null |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-12-31 | <p>- Hàng hoá, thiết bị cung cấp cho gói thầu mới 100% và được sản xuất từ năm 2020 trở về sau.</p><p>&nbsp;</p><p>- Có giấy chứng nhận ISO 9001, ISO13485 và CE</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:507px;" width="506"> <colgroup> <col /> </colgroup> <tbody> <tr height="23"> <td height="23" style="height:23px;width:507px;">Cấu hình tiêu chuẩn:</td> </tr> <tr height="23"> <td height="23" style="height:23px;width:507px;">Máy chính tích hợp bao gồm:&nbsp;</td> </tr> <tr height="23"> <td height="23" style="height:23px;width:507px;">+ 01 máy chính có 01 ngăn chứa nước tạo ẩm bên trong</td> </tr> <tr height="23"> <td height="23" style="height:23px;width:507px;">+ 01 xe đẩy tích hợp sẵn</td> </tr> <tr height="23"> <td height="23" style="height:23px;width:507px;">+ 01 đệm&nbsp;</td> </tr> <tr height="23"> <td height="23" style="height:23px;width:507px;">+ 01 khay chụp x-quang</td> </tr> <tr height="23"> <td height="23" style="height:23px;width:507px;">+ 02 ngăn chứa đồ nhỏ</td> </tr> <tr height="23"> <td height="23" style="height:23px;width:507px;">+ 01 ngăn chứa đồ lớn&nbsp;</td> </tr> <tr height="23"> <td height="23" style="height:23px;width:507px;">+ 01 màn hình cảm ứng 7 inches</td> </tr> <tr height="23"> <td height="23" style="height:23px;width:507px;">+ 01 cân kỹ thuật số&nbsp;</td> </tr> <tr height="23"> <td height="23" style="height:23px;width:507px;">Các phụ kiện khác bao gồm</td> </tr> <tr height="23"> <td height="23" style="height:23px;width:507px;">- 01 kệ chờ monitor có gắn móc treo dây truyền dịch</td> </tr> <tr height="23"> <td height="23" style="height:23px;width:507px;">- 02 cảm biến da</td> </tr> <tr height="23"> <td height="23" style="height:23px;width:507px;">- 01 cảm biến không khí</td> </tr> <tr height="23"> <td height="23" style="height:23px;width:507px;">- 01 dây nguồn</td> </tr> <tr height="23"> <td height="23" style="height:23px;width:507px;">- 01 tài liệu hướng dẫn sử dụng</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo | 2020-11-03 | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo | 2021-04-17
2978 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt SL 220 (cấu hình nâng cao) | Slit Lamp SL 220 | C.S.O.srl | Italy | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 894000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện</p> | <p>...</p> | <p>Sinh hiển vi với 5 mức phóng đại: 01 chiếc<br /> Cáp nối tiêu chuẩn: 01 bộ<br /> Nguồn sáng LED: 01 chiếc<br /> Ống kính hai mắt: 01 chiếc<br /> Thị kính: 02 chiếc<br /> Bao phủ chống bụi: 01 chiếc<br /> Tỳ cằm tỳ trán cho bệnh nhân: 01 chiếc<br /> Bộ nguồn cung cấp: 01 chiếc<br /> Camera 5Mpx: 01 chiếc<br /> Phần mềm điều khiển camera: 01 chiếc<br /> Bàn đạp chân chụp ảnh: 01 chiếc<br /> Bộ đo nhãn áp tiếp xúc Goldman: 01 chiếc<br /> Nguồn chiếu sáng xung quanh: 01 chiếc<br /> Bàn đặt máy chính hãng: 01 chiếc<br /> Bộ máy tính đi kèm: 01 bộ<br /> Hướng dẫn sử dụng máy: 01 bộ</p> | <p>1. Hệ thống chiếu sáng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng LED 15V, 1A với cường độ sáng điều chỉnh liên tục.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều cao khe sáng từng nấc 0,2 /1/ 3 / 5 / 9 /12 mm hoặc liên tục từ 1mm đến 12 mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều rộng khe sáng điều chỉnh liên tục trong phạm vi từ 1mm đến 12mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khe sáng có thể xoay ± 90 độ, liên tục<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điều chỉnh lệch tâm ± 4 độ theo phương ngang, vị trí dừng ở 0 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ lọc: Lọc xanh dương và xanh lá cây, lọc xám, lọc đỏ, màn tán sắc ánh sáng, lọc chắn ánh sáng màu vàng.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng cách làm việc tự do trong khoảng 88 mm từ thấu kính đến mắt bệnh nhân.<br /> 2. Kính hiển vi<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ phóng đại với 5 mức: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x.&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trường nhìn 5,7 mm - 41 mm.&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính 12,5x, bù trừ khúc xạ ± 8D<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc của lăng kính có thể chỉnh thay đổi theo bước 0 độ/ 5 độ / 10 độ / 15 độ / 20 độ.<br /> 3. Hệ thống dịch chuyển<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tay cầm điều khiển bằng 1 tay kiểu Joystick cho phép di chuyển theo cả 3 trục<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trục ngang X 90mm,&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trục dọc Y 110 mm,&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trục lên xuống Z 30 mm.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng dịch chuyển của bộ phần tỳ cằm cho bệnh nhân 58 mm.<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-02 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
2979 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy | Máy phân tích tế bào dòng chảy CyFlow Counter | CyFlow Counter | Sysmex Partec GmbH | Đức | Sysmex Partec GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1949850000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-27 | 2021-10-31 | <p>CyFlow Counter là máy đếm tế bào dòng chảy để bàn nhỏ gọn, dùng để đếm số lượng tế bào lympho T-CD4 tuyệt đối và tỷ lệ CD4%. Máy được trang bị đèn laser xanh 532 nm và tích hợp máy in nhiệt bên trong và phân tích lên tới 3 thông số quang học bao gồm: tín hiệu tán xạ bên (SSC) và 2 tín hiệu huỳnh quang (FL2 và FL3). Mỗi tín hiệu được thu thập bằng ống nhân quang (PMT) và xử lý bằng bộ tiền khuếch đại điện tử thích hợp. Máy sử dụng công nghệ đếm số lượng tuyệt đối theo thể tích thực (True Volumetric Absolute Counting – TVAC) và tính năng tập trung thủy động học trong hệ thống tạo dòng chảy giúp kiểm soát chính xác dòng chảy mẫu đi vào cuvette thạch anh. Độ tuyến tính của dải báo cáo: CD4 tối thiểu 40 -2.500 tế bào CD4/ µL, CD4% tối thiểu 4 – 60%</p> | <p>1. Máy phân tích tế bào dòng chảy CyFlow Counter: 01 bộ</p><p>2. Hóa chất chạy thử ban đầu và phụ kiện chuẩn: 01 bộ</p><p>3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-01-27 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
2980 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | TH.A Hand rub | TH.A hand Rub | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 126000 | t | Chai | false | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">- Tác dụng: Sát khuẩn nhanh bề mặt dụng cụ thiết bị y tế, dùng trong y tế.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Lấy khăn sạch thấm ướt TH.A hand rub vừa đủ ẩm khăn , xoa khăn ẩm lên bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch thấm đều trên bề mặt cần sát khuẩn. để bề mặt </span></p><p><span style="color: black;">dụng cụ thiết bị y tế tự khô, không lau khô và không phải rửa lại bằng nước (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây).&nbsp;</span></p> | <p><span style="color: black;">- Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 0,5%(w/v), ethanol 73%(v/v) và phụ gia vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Màu hổng</li><li>Dạng lỏng</li><li>Dung tích 500ml</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-04-14 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-07-09
2981 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang đo mật đô xương | máy đo độ loãng xương | DEXINO | Stemlab, Inc | Hàn Quốc | Stemlab, Inc | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 1250000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-17 | 2022-04-30 | <p>- Máy mới 100%</p><p>-&nbsp;Năm sản xuất 2020 trở về sau</p><p>- Đạt các tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485&nbsp;hoặc tương đương</p><p>- Máy đã được nhiệt đới hoá phù hợp với khí hậu Việt Nam</p> | <p><em>Máy chính và các phụ kiện chuẩn: 01 bộ. Bao gồm:</em></p><p><br></p><p>-&nbsp;Bộ máy tính: 01 bộ</p><p>- Máy in phun màu: 01 bộ</p><p>- Bộ đệm cố định cột sống và xương đùi: 01 bộ</p><p>- Giường kèm bộ đệm: 01 bộ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh và Tiếng việt: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo | 2020-11-03 | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo | 2021-04-17
2982 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Hệ thống phân tích nước tiểu tích hợp UN-2000 (1x UC-3500 + 1x UF-4000) | UN-2000 (1x UC-3500 + 1x UF-4000) | Sysmex Corporation | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2992451346 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-10-31 | <p>Hệ thống phân tích nước tiểu UN-2000 bao gồm xét nghiệm cặn lắng UF-4000 và mô-đun sinh hóa nước tiểu UC-3500. Máy cung cấp một giải pháp hợp nhất độc đáo trong phân tích nước tiểu. Có khả năng phân tích lên đến 275 mẫu sinh hóa nước tiểu/giờ, và 80 mẫu xét nghiệm cặn lắng/giờ.UN-2000 là giải pháp tuyệt vời cho các phòng xét nghiệm có khối lượng công việc lớn với tỉ lệ xét nghiệm nước tiểu cao phục vụ cho nhu cầu lâm sàng ngày càng phát triển của phòng xét nghiệm.</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody> <tr height="158"> <td height="158" width="250">1. Máy phân tích cặn lắng tự động UF-4000 kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ<br /> 2. Máy phân tíchsinh hóa nước tiểu tự động UC-3500 kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ<br /> 3. Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ<br /> 4. Máy tính để bàn: 01 bộ<br /> 5. Màn hình LCD: 01 cái<br /> 6. Ổ cứng dự phòng: 01 cái<br /> 7. Phần mềm window bản quyền: 01 bộ<br /> 8. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
2983 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Hệ thống máy khoan cưa và phụ kiện | Colibri II | Synthes Produktions GmbH | Thụy Sĩ | Synthes GmbH | Thụy Sĩ |  | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) |  | Nhóm 3 |  |  | 934123050 | t | Hệ thống | false | 2020-10-31 | 2022-01-02 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="329"> <tbody> <tr height="299"> <td align="left" height="299" width="329">Máy Colibri II được thiết kế để sử dụng trong phẫu thuật chấn thương và chỉnh hình xương, ví dụ như khoan, doa hoặc cắt xương.</td> </tr> </tbody> </table> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="513"> <tbody> <tr height="299"> <td align="left" height="299" width="513"> <p>• Hộp chứa Colibri II và pin<br /> • Nắp Hộp chứa Colibri II và pin<br /> • Đầu nối nhanh AO/ASIF<br /> • Đầu nối nhanh có khóa mở rộng 7.3mm ( khoan )<br /> • Dụng cụ vệ sinh khoan Colibri (II)<br /> • Đầu nối lắp lưỡi cưa<br /> • Đầu nối giữ kim Kirschner đường kính từ 0.6 đến 3.2 mm.<br /> • Tay khoan Colibri II<br /> • Pin khoan Colibri II<br /> • Nắp vô trùng dùng cho khoan Colibri II<br /> • Bộ sạc pin Universal II<br /> • Vỏ pin</p> <p>* Lưỡi cưa, tiệt trùng<br /> * Mũi khoan</p> </td> </tr> </tbody> </table> |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="513"> <tbody> <tr height="299"> <td align="left" height="299" width="513"> <p>• Hộp chứa Colibri II và pin<br /> • Nắp Hộp chứa Colibri II và pin<br /> • Đầu nối nhanh AO/ASIF<br /> • Đầu nối nhanh có khóa mở rộng 7.3mm ( khoan )<br /> • Dụng cụ vệ sinh khoan Colibri (II)<br /> • Đầu nối lắp lưỡi cưa<br /> • Đầu nối giữ kim Kirschner đường kính từ 0.6 đến 3.2 mm.<br /> • Tay khoan Colibri II<br /> • Pin khoan Colibri II<br /> • Nắp vô trùng dùng cho khoan Colibri II<br /> • Bộ sạc pin Universal II<br /> • Vỏ pin</p> <p>* Lưỡi cưa, tiệt trùng<br /> * Mũi khoan</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) | 2020-10-24 | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) | 2020-11-11
2984 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ ấm | Tủ ấm | IN750 | Memmert GmbH + Co. KG | Đức | Memmert GmbH + Co. KG | Đức |  | Công Ty TNHH Nguyên Anh |  | Nhóm null |  |  | 172596000 | t | Cái | true | 2021-05-13 | 2022-06-13 | <p><strong style="color: rgb(34, 34, 34);"><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Thể tích: 749 lít</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Kích thước trong: rộng 1040 x cao 1200 x sâu 600 mm</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Kích thước ngoài: rộng 1124 x cao 1726 x sâu 784 mm</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Số khay cung cấp: 2</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Số gờ để khay tối đa: 14</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Khả năng để tối đa/khay: 30 kg</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Khả năng để tối đa của tủ: 300 kg</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Khoảng nhiệt độ hoạt động: tối thiểu 5</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C trên nhiệt độ môi trường đến 80</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Độ phân giải giá trị cài đặt: 0.1</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Sử dụng đầu dò nhiệt độ Pt100 DIN Class A</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Ngôn ngữ cài đặt: Đức, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan, Czech, Hungary</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Bảng điều khiển ControlCOCKPIT: một màn hình hiển thị. Bộ điều khiển vi xử lý PID đa chức năng với màn hình màu TFT độ phân giải cao</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Thời gian cài đặt: bộ đếm ngược thời gian cài đặt có thể điều chỉnh từ 1 phút đến 99 ngày</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Chức năng setpointWAIT: thời gian được kích hoạt khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ cài đặt</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Hiệu chuẩn: có thể lựa chọn tự do 3 giá trị nhiệt độ</span></p> | <p><strong style="color: red;">+ Giấy chứng nhận hiệu chuẩn tại điểm 37</strong><sup style="color: red;"><strong>0</strong></sup><strong style="color: red;">C (Memmert cung cấp)</strong></p><p><strong style="color: red;">+ Khay lưới bằng thép không gỉ, 2 cái</strong></p><p><strong style="color: red;">+ Hướng dẫn sử dụng</strong></p> |  | <p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Thể tích: 749 lít</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Kích thước trong: rộng 1040 x cao 1200 x sâu 600 mm</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Kích thước ngoài: rộng 1124 x cao 1726 x sâu 784 mm</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Số khay cung cấp: 2</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Số gờ để khay tối đa: 14</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Khả năng để tối đa/khay: 30 kg</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Khả năng để tối đa của tủ: 300 kg</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Khoảng nhiệt độ hoạt động: tối thiểu 5</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C trên nhiệt độ môi trường đến 80</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Độ phân giải giá trị cài đặt: 0.1</span><sup style="color: rgb(34, 34, 34);">0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Sử dụng đầu dò nhiệt độ Pt100 DIN Class A</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">-&nbsp;Ngôn ngữ cài đặt: Đức, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan, Czech, Hungary</span></p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-12 | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-13
2985 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần | Surtron 200 | Led SpA | Italy | Led SpA | Italy |  | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Italy | Nhóm 3 |  |  | 130000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-28 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;&nbsp;</p> | <ol><li><strong>Cấu hình thiết bị</strong></li></ol><ul><li>Máy chính: 01 cái</li><li>Các phụ kiện kèm theo (bao gồm phụ kiện tiêu chuẩn)</li><li>Tay dao đơn cực kiểu nút bấm dùng nhiều lần: 01 cái</li><li>Bàn đạp chân: 01 cái</li><li>Điện cực trung tính dùng 1 lần: 02 cái</li><li>Điện cực trung tính bằng thép: 01 cái</li><li>Cáp cho điện cực trung tính: 01 cái</li><li>Lưỡi dao đơn cực: 03 cái</li><li>Điện cực cầu: 03 cái</li><li>Điện cực dạng kim: 03 cái</li></ul> |  | <p><strong><em><u>Đặc tính kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>- Các chế độ đơn cực:</p><p>+ Cắt: Công suất tối đa: 200W - 250Ω</p><p>+ Nâng cao: Công suất tối đa: 120W - 250Ω</p><p>+ Hỗn hợp: Công suất tối đa: 120W - 200Ω</p><p>+ Cầm máu mạnh: Công suất tối đa: 150W - 150Ω</p><p>+ Cầm máu nhẹ: Công suất tối đa: 90W - 100Ω</p><p>- Chế độ lưỡng cực: Cầm máu: Công suất tối đa: 80W - 50Ω</p><p>Tần số làm việc: 600 kHz</p><p>Tiêu chuẩn an toàn: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-05-28 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-05-28
2986 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương Mini titanium 20 lỗ thẳng | M: R-12-000-20 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2940000 | t | Cái | true | 2021-06-22 | 2022-06-24 | <p>Nẹp xương Mini titanium 20 lỗ thẳng, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini titanium 20 lỗ thẳng, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini titanium 20 lỗ thẳng, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini titanium 20 lỗ thẳng, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini titanium 20 lỗ thẳng, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.&nbsp;</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-22 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2987 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS250 hai cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS250 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1100000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy nén khí tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp: 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
2988 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD050R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 566100 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp phẫu tích, dài 180mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Nhíp phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2989 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Hệ thống phân tích nước tiểu tích hợp UN-2000 (1x UC-3500 + 1x UF-5000) | UN-2000 (1x UC-3500 + 1x UF-5000) | Sysmex Corporation | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3435713979 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-10-31 | <p>Hệ thống phân tích nước tiểu UN-2000 bao gồm xét nghiệm cặn lắng UF-5000 và mô-đun sinh hóa nước tiểu UC-3500 kết hợp với máy kéo và nhuộm tiêu bản tích hợp (SP-10). Máy cung cấp một giải pháp hợp nhất độc đáo trong phân tích nước tiểu. Có khả năng phân tích lên đến 275 mẫu sinh hóa nước tiểu/giờ, và 105 mẫu xét nghiệm cặn lắng/giờ.UN-2000 là giải pháp tuyệt vời cho các phòng xét nghiệm có khối lượng công việc lớn với tỉ lệ xét nghiệm nước tiểu cao phục vụ cho nhu cầu lâm sàng ngày càng phát triển của phòng xét nghiệm.</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody> <tr height="168"> <td height="168" width="250">1. Máy phân tích cặn lắng tự động UF-5000 kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ<br /> 2. Máy phân tíchsinh hóa nước tiểu tự động UC-3500 kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ<br /> 3. Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ<br /> 4. Máy tính để bàn: 01 bộ<br /> 5. Màn hình LCD: 01 cái<br /> 6. Ổ cứng dự phòng: 01 cái<br /> 7. Phần mềm window bản quyền: 01 bộ<br /> 8. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
2990 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Mũi khoan mồi xương TWIST DRILL, ĐK 1,5 x 5 mm | R-12-850-05 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2300000 | t | Cái | false | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Mũi khoan mồi xương TWIST DRILL, ĐK 1,5 x 5 mm </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: R-12-850-05</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Mũi khoan mồi xương TWIST DRILL, ĐK 1,5 x 5 mm_R-12-850-05, Mũi khoan xương RHM, thân tròn tiêu chuẩn TWIST DRILL, đường kính 1.5mm, chiều dài đầu mũi khoang 50mm, chế độ điểm dừng khi sử dụng 5mm, được làm bằng chất liệu Thép không gỉ.</p> | <p>Mũi khoan mồi xương TWIST DRILL, ĐK 1,5 x 5 mm_R-12-850-05, Mũi khoan xương RHM, thân tròn tiêu chuẩn TWIST DRILL, đường kính 1.5mm, chiều dài đầu mũi khoang 50mm, chế độ điểm dừng khi sử dụng 5mm, được làm bằng chất liệu Thép không gỉ.</p> | <p>Mũi khoan mồi xương TWIST DRILL, ĐK 1,5 x 5 mm_R-12-850-05, Mũi khoan xương RHM, thân tròn tiêu chuẩn TWIST DRILL, đường kính 1.5mm, chiều dài đầu mũi khoang 50mm, chế độ điểm dừng khi sử dụng 5mm, được làm bằng chất liệu Thép không gỉ.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
2991 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy khoan đa năng | Máy khoan xương | 369D.302 | Apothecaries Sundries Manufacturing Co (ASCO) | Ấn Độ | Apothecaries Sundries Manufacturing Co (ASCO) | Ấn Độ | ["2020"] | Công ty TNHH chuyển giao công nghệ An Bình | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 70000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-28 | 2022-05-28 | <p>Máy khoan xương</p><p>Model: 369D.302</p><p>HSX; Apothecaries' Sundries Manufacturing CO (ASCO)</p><p>Xuất xứ: Ấn Độ</p><p><br></p><p><br></p> | <p>Tay khoan: 01 cái</p><p>Mũi khoan Ø 2.5mm: 01 cái</p><p>Mũi khoan Ø 2.7mm: 01 cái</p><p>Mũi khoan Ø 3.2mm: 01 cái</p><p>Mũi khoan Ø 3.5mm: 01 cái</p><p>Mũi khoan Ø 4.0mm: 01 cái</p><p>Mũi khoan Ø 4.5mm: 01 cái</p><p>Pin có thể sạc lại được: 02 cái</p><p>Vặn ngàm: 01 cái</p><p>Bộ sạc pin: 01 bộ</p><p>Vòng khử trùng: 02 cái</p><p>Hộp đựng bằng nhôm: 01 cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>Tốc độ:&nbsp;1000 vòng/ phút</p><p>Độ ồn: 65dB</p><p>Nhiệt độ hấp tiệt trùng: 135 độ C</p><p>Lực xoắn: 3.5NM</p> | <p>Bảo hành 12 tháng.</p><p>Vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng</p><p>Hướng dẫn, đào tạo sử dụng</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH chuyển giao công nghệ An Bình | 2021-05-28 | Công ty TNHH chuyển giao công nghệ An Bình | 2021-05-28
2992 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích cặn lắng nước tiểu hoàn toàn tự động UF-5000 | Fully Automated Urine Particle Analyzer UF-5000 | Sysmex Corporation | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2073550465 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-10-31 | <p>Máy phân tích cặn lắng nước tiểu tự động hoàn toàn UF-5000 được là máy phân tích sử dụng công nghệ đếm tế bào dòng chảy huỳnh quang cho mục đích xét nghiệm nhằm xác định những thông số lâm sàng trong nước tiểu người và dịch cơ thể. Công suất máy lên tới 105 mẫu/giờ và cung cấp 17 thông số ở chế độ phân tích nước tiểu, 7 thông số ở chế độ dịch cơ thể</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody> <tr height="314"> <td height="314" width="250">1. Máy phân tích cặn lắng nước tiểu tự động UF-5000 kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ<br /> 2. Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ<br /> 3. Đầu đọc mã vạch cầm tay: 01 cái<br /> 4. Máy tính để bàn: 01 bộ<br /> 5. Màn hình LCD: 01 cái<br /> 6. Ổ cứng dự phòng: 01 cái<br /> 7. Phần mềm window bản quyền: 01 bộ<br /> 8. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
2993 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | Babyblue | Tende Elektronik Yazilin Mühendislik Iletişim Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | Tende Elektronik Yazilin Mühendislik Iletişim Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2021"] | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo |  | Nhóm null |  |  | 140000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-16 | 2022-12-31 | <p>- Hàng hoá, thiết bị cung cấp cho gói thầu mới 100% và được sản xuất từ năm 2020 trở về sau.</p><p>- Nhà thầu tham dự thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối (nhà phân phối phải có Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất kèm theo), hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. (Yêu cầu bản gốc hoặc bản sao chứng thực đối với giấy ủy quyền bán hàng cho nhà thầu)</p><p>- Có giấy chứng nhận ISO 9001, ISO13485 và CE</p> | <p>Máy chính tích hợp bao gồm:</p><p>+ 01 máy chính với 24 bóng đèn LED</p><p>+ 01 xe đẩy tích hợp sẵn</p><p>+ 01 màn hình LCD 5,5 inches</p> | [7 empty] | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo | 2021-03-16 | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo | 2021-04-17
2994 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy tập thụ động khớp gối | ARTUS-903K | CST Co., Ltd | Hàn Quốc | CST Co., Ltd | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 200000000 | t | Cái | true | 2021-02-19 | 2022-12-30 | <p><strong>Thông tin chung</strong></p><p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2019 trở về sau</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 14001</p> | <p>- Máy chính: 01 chiếc</p><p>- Phụ kiện kèm theo máy chính: 01 bộ</p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật</strong></p><p><strong><em>Đặc tính</em></strong></p><p>- Loại máy tập thụ động chân xách tay, với kích thước nhỏ gọn.</p><p>- Chế độ lũy tiến: Giảm đau bằng cách điều chỉnh dần dần đến góc chuyển động phục hồi.</p><p> - Chế độ dao động: Tối đa hóa hiệu quả liệu pháp vận động bằng cách lặp lại bài tập ở mỗi góc cuối.</p><p>- Cho phép chọn tốc độ : đều đặn/ chế độ nhanh (Uniform / Accelerated) </p><p>- Dễ dàng vận hành với bảng điều khiển cảm ứng</p><p><strong><em>Thông số kỹ thuật</em></strong></p><p>Nguồn điện cung cấp: 110Vac ~ 240Vac, 50/60 Hz</p><p>Tốc độ: 1~5 mức</p><p>Thời gian: 1~ 99 phút</p><p>Bộ đếm: 1~99</p><p>Thời gian tạm dừng: 0~ 9 giây</p><p>Kích thước phần xương đùi: 26 ~ 45 cm.</p><p> Kích thước phần xương chày: 29 ~ 59 cm.</p><p> Phạm vi chuyển động: - 10˚ ~ 140˚</p><p> Tốc độ:&nbsp;&nbsp;75˚ ~ 130˚ / phút.</p><p> Góc lũy tiến: 5˚ ~ 15˚</p><p> Góc dao động:&nbsp;5˚ ~ 15˚</p><p> Bộ đếm (lũy tiến): &nbsp;3 ~ 10</p><p> Bộ đếm ( dao động): &nbsp;3 ~ 10</p><p> Cân nặng: 12kg</p><p> Kích thước (W × D × H): 360 × 1025 × 500 (mm)</p> | <p>- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.</p><p>- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.</p><p>- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.</p><p>- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Việt)</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-02-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-02-19
2995 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt SL 220 (cấu hình cơ bản) | Slit Lamp SL 220 | C.S.O.srl | Italy | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 365000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện</p> | <p>Sinh hiển vi với 5 mức phóng đại: 01 chiếc<br /> Cáp nối tiêu chuẩn: 01 bộ<br /> Nguồn sáng LED: 01 chiếc<br /> Ống kính hai mắt: 01 chiếc<br /> Thị kính: 02 chiếc<br /> Bao phủ chống bụi: 01 chiếc<br /> Tỳ cằm tỳ trán cho bệnh nhân: 01 chiếc<br /> Bộ nguồn cung cấp: 01 chiếc<br /> Bàn đặt máy chính hãng: 01 chiếc<br /> Hướng dẫn sử dụng máy: 01 bộ</p> |  | <p>1. Hệ thống chiếu sáng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng LED 15V, 1A với cường độ sáng điều chỉnh liên tục.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều cao khe sáng từng nấc 0,2 /1/ 3 / 5 / 9 /12 mm hoặc liên tục từ 1mm đến 12 mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều rộng khe sáng điều chỉnh liên tục trong phạm vi từ 1mm đến 12mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khe sáng có thể xoay ± 90 độ, liên tục<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điều chỉnh lệch tâm ± 4 độ theo phương ngang, vị trí dừng ở 0 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ lọc: Lọc xanh dương và xanh lá cây, lọc xám, lọc đỏ, màn tán sắc ánh sáng, lọc chắn ánh sáng màu vàng.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng cách làm việc tự do trong khoảng 88 mm từ thấu kính đến mắt bệnh nhân.<br /> 2. Kính hiển vi<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ phóng đại với 5 mức: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x.&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trường nhìn 5,7 mm - 41 mm.&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính 12,5x, bù trừ khúc xạ ± 8D<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc của lăng kính có thể chỉnh thay đổi theo bước 0 độ/ 5 độ / 10 độ / 15 độ / 20 độ.<br /> 3. Hệ thống dịch chuyển<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tay cầm điều khiển bằng 1 tay kiểu Joystick cho phép di chuyển theo cả 3 trục<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trục ngang X 90mm,&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trục dọc Y 110 mm,&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trục lên xuống Z 30 mm.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng dịch chuyển của bộ phần tỳ cằm cho bệnh nhân 58 mm.<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-02 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
2996 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD053R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 872500 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp phẫu tích, dài 300mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Nhíp phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
2997 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy phân tích miễn dịch tự động HISCL-5000 | Automated Immunoassay System HISCL-5000 | Sysmex Corporation | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3645000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-10-31 | <p>HISCL-5000 là áy phân tích miễn dịch tự động có công suất lên tới 200 xét nghiệm/giờ, trả kết quả chỉ trong vòng 17 phút giúp nhanh chóng hỗ trợ kịp thời việc chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. HISCL-5000 có quy trình xử lý mẫu nhanh chóng và linh hoạt nhờ khả năng phân tích tối ưu và vận chuyển mẫu thông minh</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody> <tr height="183"> <td align="left" height="183" width="250">1. Máy phân tích miễn dịch tự động HISCL-5000: 1 bộ<br /> 2. Hóa chất chạy thử ban đầu và phụ kiện chuẩn: 1 bộ<br /> 3. Máy tính để bàn: 1 bộ<br /> 4. Màn hình LCD: 1 bộ<br /> 5. Ổ cứng dự phòng: 1 bộ<br /> 6. Phần mềm Window bản quyền: 1 bộ<br /> 7. Tài liệu hướng dẫn sản phẩm: 1 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
2998 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | xe tiêm | CS-05 | Hefei MT Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | Hefei MT Medical Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 35000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-12 | 2022-04-12 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất 2021 trở về sau</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485&nbsp;hoặc tương đương</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe tiêm chính với 5 ngăn kéo (04 ngăn lớn và 01 ngăn nhỏ): 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp đựng kim tiêm để hủy: 02 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thùng rác đựng rác thải y tế: 02 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng găng tay tiệt trùng: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Móc giữ chai tiêm truyền và khác: 06 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe cao cấp: 04 cái (02 cái có khóa)</p> | [7 empty] | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo | 2021-04-12 | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo | 2021-04-17
2999 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Mũi khoan mồi xương TWIST DRILL, ĐK 1,5 x 7 mm | R-12-850-07 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2300000 | t | Cái | false | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Mũi khoan mồi xương TWIST DRILL, ĐK 1,5 x 7 mm </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: R-12-850-07</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Mũi khoan mồi xương TWIST DRILL, ĐK 1,5 x 7 mm_R-12-850-07,&nbsp;Mũi khoan xương RHM, thân tròn tiêu chuẩn TWIST DRILL, đường kính 1.5mm, chiều dài đầu mũi khoang 50mm, chế độ điểm dừng khi sử dụng 7mm, được làm bằng chất liệu Thép không gỉ.</p> | <p>Mũi khoan mồi xương TWIST DRILL, ĐK 1,5 x 7 mm_R-12-850-07,&nbsp;Mũi khoan xương RHM, thân tròn tiêu chuẩn TWIST DRILL, đường kính 1.5mm, chiều dài đầu mũi khoang 50mm, chế độ điểm dừng khi sử dụng 7mm, được làm bằng chất liệu Thép không gỉ.</p> | <p>Mũi khoan mồi xương TWIST DRILL, ĐK 1,5 x 7 mm_R-12-850-07,&nbsp;Mũi khoan xương RHM, thân tròn tiêu chuẩn TWIST DRILL, đường kính 1.5mm, chiều dài đầu mũi khoang 50mm, chế độ điểm dừng khi sử dụng 7mm, được làm bằng chất liệu Thép không gỉ.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
3000 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Xe cấp phát thuốc | YX-MT760 | Jiangsu Yongxin Medical Equipment Co., Ltd. | Trung Quốc | Jiangsu Yongxin Medical Equipment Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 27000000 | t | Cái | true | 2021-06-07 | 2021-08-31 | <p>Xe đẩy dành cho cấp phát thuốc</p> | <p> <em>-Xe chính: 01 cái</em></p><p> <em>-Cọc truyền dịch: 01 cái</em></p><p> <em>-Giá để monitor, bơm tiêm điện: 01 cái</em></p><p> <em>-Bàn ghi bệnh án: 01 cái</em></p><p> <em>-Thùng đựng rác: 02 cái</em></p><p> <em>-Hộp đựng vật sắc nhọn: 01 cái</em></p><p> <em>-Bàn ép tim: 01 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em></p><p> <em>- Ổ cắm điện: 01 cái</em></p> |  | <p class="ql-align-justify"> - Được cấu tạo từ nhựa ABS, khung xe có 4 cột làm bằng hộp nhựa ABS</p><p class="ql-align-justify"> - Bề mặt được làm bằng nhựa ABS , có tay vịn,thiết kế bề mặt lõm chóng trượt hàng hóa.</p><p class="ql-align-justify"> - Kích thước bề mặt:512x433x12 mm, được trang bị lan can inox 304,bề mặt có tấm nền trong suốt.</p><p class="ql-align-justify"> - Mặt bên có 1 bàn làm việc ẩn và hộp đựng tài liệu.</p><p class="ql-align-justify"> - Mặt sau : bệ để máy khử rung tim, giá đỡ bình oxy, có ổ cắm điện với dây dẫn dài 5m.</p><p class="ql-align-justify"> - Mặt trước: có&nbsp;khóa trung tâm và được trang bị năm ngăn kéo,</p><p class="ql-align-justify"> + Hai ngăn kéo nhỏ đầu tiên chiều cao bề mặt:80mm,kích thước bên trong :424x375x68mm</p><p class="ql-align-justify"> + Hai ngăn kéo trung bình chiều cao bề mặt:120mm, kích thước bên trong: 424x375x110mm</p><p class="ql-align-justify"> + Một ngăn kéo lớn chiều cao bề mặt: 240mm, kích thước bên trong: 424x375x220mm</p><p class="ql-align-justify"> + Bên trong ngăn kéo: ngăn cách 3x3, có thể tách rời tùy ý, ngăn chất lỏng và bụi xâm nhập, khu vực nhãn được thiết kế xẻ rãnh nghiêng.</p><p class="ql-align-justify"> - Đáy thân xe: bánh xe chống ồn , hai bánh có chức năng phanh, vật liệu đúc bằng polyurethane độ bền cao. Chống tĩnh điện và cuộn tóc, có thể di chuyển linh hoạt.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2021-06-07 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2021-06-07
3001 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da 360 độ | Babyblue 360 | Tende Elektronik Yazilin Mühendislik Iletişim Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | Tende Elektronik Yazilin Mühendislik Iletişim Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2021"] | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo |  | Nhóm null |  |  | 400000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-16 | 2022-12-31 | <p>- Hàng hoá, thiết bị cung cấp cho gói thầu mới 100% và được sản xuất từ năm 2020 trở về sau.</p><p>- Nhà thầu tham dự thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối (nhà phân phối phải có Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất kèm theo), hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. (Yêu cầu bản gốc hoặc bản sao chứng thực đối với giấy ủy quyền bán hàng cho nhà thầu)</p><p>- Có giấy chứng nhận ISO 9001, ISO13485 và CE</p> | <p class="ql-align-justify"> Máy chính tích hợp bao gồm: </p><p class="ql-align-justify"> + 01 máy chính với 80 bóng đèn LED</p><p class="ql-align-justify"> + 01 xe đẩy tích hợp sẵn</p><p class="ql-align-justify"> + 01 đệm võng</p><p class="ql-align-justify"> + 01 màn hình cảm ứng 4.3 inches</p><p class="ql-align-justify"> - 01 dây nguồn</p><p class="ql-align-justify"> - 01 tài liệu hướng dẫn sử dụng</p><p> </p> | [7 empty] | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo | 2021-03-16 | Công ty cổ phần dịch vụ và thiết bị y tế Kiến Tạo | 2021-04-17
3002 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm đông máu | Máy phân tích đông máu tự động CA-660 | Automated Blood Coagulation Analyzer CA-600 series (Model: CA-660) | Sysmex Corporation | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1191549886 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-10-31 | <p>Dòng máy phân tích đông máu hoàn toàn tự&nbsp;động nhỏ gọn CA-660 với công nghệ đo quang đã được kiểm chứng và sử dụng cùng loại thuốc thử với các dòng phân tích đông máu khác của Sysmex. Dòng sản phẩm CA-660 cung cấp khả năng tự động hóa cao, cho phép xét nghiêm các xét nghiệm từ cơ bản đến nâng cao như D-Dimer. Tốc độ xét nghiệm tối đa: PT 60 xét nghiệm/giờ và xét nghiệm bộ 3 cơ bản là 42 xét nghiệm/giờ</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody> <tr height="179"> <td align="left" height="179" width="250">1. Máy phân tích đông máu CA-660 kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ<br /> 2. Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ<br /> 3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
3003 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở Puritan Bennett 840 | 4-840220DIUA-EN | Covidien | Ireland | Covidien LLC | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 880000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-01 | 2022-06-01 | <p>Máy mới 100%</p> | <p>Cấu hình cơ bản máy thở 840:</p><p>­ Máy chính: 01 Bộ</p><p>-Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>Gồm các phụ kiện chính:&nbsp;</p><p>Bộ lọc khí thở vào, sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng: 01 Cái</p><p>Bộ lọc khí thở ra, sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng: 01 cái</p><p>Tay treo ống thở và đầu treo ống thở: 01 Bộ</p><p>Phổi giả: 01 Cái</p><p>Dây nối khí nén và ôxy: 01 bộ</p><p>Bộ dây thở người lớn (sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng): 01 Bộ</p><p>Bộ dây thở trẻ em (sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng): 01 Bộ</p><p>Bộ làm ấm/ ẩm khí thở gồm:</p><p>Máy làm ấm khí thở: 01 Cái</p><p>Bình làm ẩm cho người lớn/ trẻ em: 01 Cái</p><p>Giá treo bộ làm ấm/ẩm khí thở: 01 Cái</p><p>Pin dự phòng: 01 Cái</p><p>Xe đẩy máy thở: 01 Cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 Bộ</p> |  | <p>Nguồn cung cấp: 220V- 50Hz.</p><p>Nhiệt độ:</p><p>- Hoạt động: 50ºF to 104ºF (10ºC to 40ºC) ở độ ẩm tương đối10% to 95% không ngưng tụ.</p><p>- Bảo quản: -4ºF to 122ºF (-20ºC to 50ºC) ở độ ẩm tương đối 10% to 95% không ngưng tụ.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-01 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-07
3004 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD216R | B.Braun Medical Co., Ltd | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 603000 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp phẫu tích Semken, mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 150mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Nhíp phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3005 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm đông máu | Máy phân tích đông máu tự động CS-5100 | Automated Blood Coagulation Analyzer CS-5100 | Sysmex Corporation | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 4987189261 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-10-31 | <p>CS-5100 của Sysmex là hệ thống phân tích đông máu công suất cao, hiện đại nhất có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về tốc độ cũng như chất lượng. Hệ thống này áp dụng công nghệ phân tích đa bước sóng độc quyền để đem lại kết quả chất lượng cao đáp ứng mong đợi của khách hàng. Chức năng kiểm tra tiền phân tích tự động giúp đảm bảo tính toàn vẹn của mẫu và góp phần đơn giản hóa quy trình xử lý mẫu trên các hệ thống</p><p>băng tải.&nbsp;Hệ thống có thể phân tích ống nắp đóng và nắp mở đồng thời</p><p>Công suất: PT: 400 xét nghiệm/giờ</p><p>APTT/PT: 400 xét nghiệm/giờ</p><p>APTT/PT/FIb/AT/DDimer: 270 xét nghiệm/giờ</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody> <tr height="291"> <td align="left" height="291" width="250">1. Máy phân tích đông máu CS-5100 kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ<br /> 2. Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ<br /> 3. Máy tính để bàn: 01 bộ<br /> 4. Màn hình LCD: 01 cái<br /> 5. Ổ cứng dự phòng: 01 cái<br /> 6. Phần mềm window bản quyền: 01 bộ<br /> 7. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
3006 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động ánh sáng LED | HoneyLux LED 160 Stand | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 430000000 | t | Chiếc | false | 2021-03-26 | 2022-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng cho phòng mổ, phòng khám.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ treo trần sử dụng công nghệ ánh sáng trắng lạnh – LED.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ thân thiện với môi trường.&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tại bầu đèn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quang ≤ 1<sup>0</sup>C.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng chiếu xuống bàn mổ không bị bóng mờ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</p> | <p><strong><u>Cấu hình kèm theo</u></strong><u>: </u></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân đèn chính gồm 01 nhánh đèn: 01 chiếc. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm tiệt trùng: 02 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn: 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn: 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</p><p><br></p> |  | <p><strong><em>Thông số kỹ thuật</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ ánh sáng: 160.000 Lux + 160.000 Lux</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 4.300K</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số màu: 94 (Ra)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính trường chiếu: 22 - 31cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu trường chiếu: 113 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính chóa đèn: 77 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh cường độ sáng: 10% – 100% (10 bước)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 120 VA + 120 VA</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn: 110-230 VAC, 50/60Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng bóng LED: 120 bóng + 120 bóng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hoạt động: 10<sup>o</sup>C – 40<sup>o</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm: 10% - 100%</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-03-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-13
3007 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | ePM 12 | ePM 12 | Shenzhen Mindray Scientific Co. Ltd | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 175000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-09 | 2021-06-30 | <p class="ql-align-center"><strong>MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 5 THÔNG SỐ </strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model/Ký mã hiệu: ePM 12</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng sản xuất: Mindray/Trung Quốc</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất xứ: Trung Quốc</strong></p> | [8 empty] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-02-09 | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-02-09
3008 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn khám, tiểu phẫu | EMALED 200F | Ema-Led GmbH | Đức | Ema-Led GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 105000000 | t | Cái | false | 2021-04-17 | 2021-12-17 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Hệ thống đèn khám, đèn tiểu phẫu công nghệ LED, loại bánh xe di động. Thiết bị được sử dụng trong phòng thủ thuật, phòng khám để hỗ trợ các bác sĩ quan sát vùng khám, tiểu phẫu trên bệnh nhân.</span></p> | <p>Đèn chính với xe đẩy và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>Tay cầm khử trùng: 02 chiếc</p><p>Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p>Cường độ sáng ở khoảng cách 1m: 50.000 Lux</p><p>Nhiệt độ màu (Kelvin): 4500</p><p>Chỉ số hiển thị màu trung bình Ra: 95</p><p>Khoảng cách làm việc (cm): 70-140</p><p>Đường kính trường sáng (d10): 140 mm</p><p>Đường kính đầu đèn (cm): 24</p><p>Tuổi thọ đèn LED: 50.000 h</p><p>Tổng công suất tiêu thụ: 10VA</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-04-17 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-04-17
3009 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | TH.A GEL | TH.A GEL | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 126000 | t | Chai | false | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><span style="color: black;">- Tác dụng: Sát khuẩn nhanh bề mặt dụng cụ thiết bị y tế trong các cơ sở y tế. Diệt được các vi sinh vật </span><em style="color: black;">Staphylococcus aureus, Preudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Mycobacterium tuberculosis, Candida albicans, Bacillus subtilis</em><span style="color: black;"> sau 1 phút tiếp xúc.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Lấy khăn sạch thấm ướt TH.A gel vừa đủ ẩm khăn , xoa khăn ẩm lên bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch gel thấm đều trên bề mặt cần sát khuẩn. để bề mặt </span></p><p><span style="color: black;">dụng cụ thiết bị y tế tự khô, không lau khô và không phải rửa lại bằng nước (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây). </span></p> | <p> <span style="color: black;">- Thành phần: Ethanol 77% (v/v), isopropyl alcohol 2.2% (v/v) và các phụ gia vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Không màu</li><li>dạng gel</li><li>Dung tích 500ml</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-07-09
3010 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD512R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1001200 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp mô Adson, mảnh, ngàm có răng 1x2, dài 120mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Nhíp phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3011 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm đông máu | Máy phân tích đông máu tự động CS-2500 | Automated Blood Coagulation Analyzer CS-2500 | Sysmex Corporation | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 2855000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-10-31 | <p>Máy phân tích CS-2500 là máy xét nghiệm đông máu công suất cao của Sysmex, cho phép các phòng xét nghiệm thực hiện các xét nghiệm thường quy và chuyên biệt trên một hệ thống duy nhất. Hệ thống CS-2500 áp dụng công nghệ phân tích đa bước sóng độc quyền để đảm bảo các phòng xét nghiệm trả kết quả với tính chính xác và độ tin cậy nhất quán. Hệ thống này kết hợp những đặc tính đã được chứng minh và rất thành công của các đời máy trước với những tính năng mới, giúp cho việc vận hành dễ dàng hơn với hiệu suất cao hơn. Hệ thống CS-2500 cũng hỗ trợ cho các phòng xét nghiệm đáp ứng các tiêu chí toàn cầu bởi các tài liệu chuyên ngành và những tính năng theo dõi, kiểm tra vượt trội. CS-2500 có thể phân tích ống nắp đóng và nắp mở đồng thời</p><p>PT: 180 xét nghiệm/giờ</p><p>APTT: 115 xét nghiệm/giờ</p><p>PT/APTT: 115 xét nghiệm/giờ</p><p>PT/APTT/AT: 100 xét nghiệm/giờ</p><p>PT/APTT/AT/DD: 80 xét nghiệm/giờ</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody> <tr height="426"> <td align="left" height="426" width="250">1. Máy phân tích đông máu CS-2500 kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ<br /> 2. Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ<br /> 3. Máy tính để bàn: 01 bộ<br /> 4. Màn hình LCD: 01 cái<br /> 5. Ổ cứng dự phòng: 01 cái<br /> 6. Phần mềm window bản quyền: 01 bộ<br /> 7. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
3012 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu trong phẫu thuật | FB329R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 8075107 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp Bulldog, loại nhỏ, cong, dài 35mm, ngàm dài 14mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp Bulldog không chấn thương Glover Atraumata, loại nhỏ, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 96mm, ngàm dài 50mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3013 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở không xâm nhập người lớn | Thiết bị thở oxy dòng cao (Bộ trộn khí thở) | 03803T | CareFusion/Vyaire | Mỹ | CareFusion/Vyaire | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | Mỹ | Nhóm null |  |  | 148000000 | t | Bộ | true | 2021-05-19 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị thở oxy dòng cao (Bộ trộn khí thở)</p><p>Model: 03803T</p><p>Hãng sản xuất: CareFusion/Vyaire</p><p>Xuất xứ: Mỹ</p><p>Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485</p> | <p>1. Bộ trộn khí thở kèm lưu lượng kế - Model: 03803T (Hãng: CareFusion/Vyaire - Xuất xứ: Mỹ): 01 bộ</p><p>2. Các phụ kiện đi kèm bao gồm:&nbsp;</p><ul><li>Bộ dây dẫn khí oxy và khí nén: 01 bộ</li><li>Bộ làm ấm/ẩm khí thở: 01 bộ</li><li>Bộ dây thở người lớn, loại dùng nhiều lần: 01 bộ</li><li>Gọng mũi: 01 bộ</li><li>Xe đẩy: 01 cái</li></ul> |  | <p>- Sử dụng trong thở oxy dòng cao qua gọng mũi</p><p>- Bộ trộn khí thở hoạt động bằng nguồn khí oxy và khí nén đầu vào áp lực cao</p><p>- Điều chỉnh lưu lượng đầu ra bằng lưu lượng kế</p><p>- Có khả năng sử dụng đồng thời cho 2 bệnh nhân cùng một lúc.&nbsp;</p><p>- Đáp ứng nhu cầu đầu ra lưu lượng &gt; 80 L/phút</p><p>- Có thể điều chỉnh:</p><ul><li>Nồng độ oxy</li><li>Lưu lượng khí</li><li>Nhiệt độ khí thở</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-05-19
3014 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD537R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 540900 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp mô, cỡ trung bình, ngàm có răng 1x2, dài 145mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Nhíp phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3015 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm đông máu | Máy phân tích đông máu tự động CS-1600 | Automated Blood Coagulation Analyzer CS-1600 | Sysmex Corporation | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 1987794488 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-10-31 | <p>CS-1600 của Sysmex là máy xét nghiệm đông máu hoàn toàn tự</p><p>động rất lý tưởng cho các phòng xét nghiệm có lưu lượng mẫu</p><p>trung bình đang có nhu cầu một máy đông máu dễ sử dụng, có khả</p><p>năng đâm xuyên nắp và thực hiện đồng thời các xét nghiệm đo cục</p><p>đông, soi màu và miễn dịch.</p><p>PT: 120 xét nghiệm/giờ</p><p>PT/APTT: 110 xét nghiệm/giờ</p><p>PT/APTT/Fbg/DD: 70 xét nghiệm/giờ</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody> <tr height="269"> <td align="left" height="269" width="250">1. Máy phân tích đông màu CS-1600 kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ<br /> 2. Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ<br /> 3. Màn hình LCD: 01 cái<br /> 4. Ổ cứng dự phòng: 01 cái<br /> 5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
3016 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động ánh sáng LED | Honeylux Led 160 Mobile | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 430000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-22 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng cho phòng mổ, phòng khám.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ treo trần sử dụng công nghệ ánh sáng trắng lạnh – LED.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ thân thiện với môi trường.&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tại bầu đèn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quang ≤ 1<sup>0</sup>C.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng chiếu xuống bàn mổ không bị bóng mờ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</p> | <p><strong><u>Cấu hình kèm theo</u></strong><u>: </u></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân đèn chính: 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm tiệt trùng: 02 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn: 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn: 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (<em>Tiếng Anh + Tiếng Việt</em>): 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-02-22 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-13
3017 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Đáy hộp | JK341 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 11637841 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/2, kích thước ngoài 300 x 274 x 120mm,</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3018 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm đông máu | Máy phân tích đông máu tự động CS-2400 | Automated Blood Coagulation Analyzer CS-2400 | Sysmex Corporation | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 1991448218 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-10-31 | <p>Máy phân tích CS-2400 là máy xét nghiệm đông máu công suất cao của Sysmex, cho phép các phòng xét nghiệm thực hiện các xét nghiệm thường quy và chuyên biệt trên một hệ thống duy nhất. Hệ thống CS-2400 áp dụng công nghệ phân tích đa bước sóng độc quyền để đảm bảo các phòng xét nghiệm trả kết quả với tính chính xác và độ tin cậy nhất quán. Hệ thống này kết hợp những đặc tính đã được chứng minh và rất thành công của các đời máy trước với những tính năng mới, giúp cho việc vận hành dễ dàng hơn với hiệu suất cao hơn. Hệ thống CS-2400 cũng hỗ trợ cho các phòng xét nghiệm đáp ứng các tiêu chí toàn cầu bởi các tài liệu chuyên ngành và những tính năng theo dõi, kiểm tra vượt trội. CS-2400 có thể phân tích ống nắp mở.</p><p>PT: 180 xét nghiệm/giờ</p><p>APTT: 115 xét nghiệm/giờ</p><p>PT/APTT: 115 xét nghiệm/giờ</p><p>PT/APTT/AT: 100 xét nghiệm/giờ</p><p>PT/APTT/AT/DD: 80 xét nghiệm/giờ</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody> <tr height="441"> <td align="left" height="441" width="250">1. Máy phân tích đông máu CS-2400 kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ<br /> 2. Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ<br /> 3. Máy tính để bàn: 01 bộ<br /> 4. Màn hình LCD: 01 cái<br /> 5. Ổ cứng dự phòng: 01 cái<br /> 6. Phần mềm window bản quyền: 01 bộ<br /> 7. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
3019 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động ánh sáng LED | Honeylux LED 120 Mobile | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN |  | Nhóm 6 |  |  | 380000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-12 | 2022-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng cho phòng mổ, phòng khám.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ treo trần sử dụng công nghệ ánh sáng trắng lạnh – LED.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ thân thiện với môi trường.&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tại bầu đèn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quang ≤ 1<sup>0</sup>C.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng chiếu xuống bàn mổ không bị bóng mờ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím được đặt ở bên cạnh và có dạng phím màng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 05 phím điều khiển cường độ ánh sáng, điều chỉnh độ hội tụ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng cho mổ nội soi, đèn được điều chỉnh cường độ sáng sao cho đạt khoảng 5% tổng độ sáng của cả bầu đèn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay nắm tiệt trùng ở giữa dùng để điều khiển bầu đèn, điều khiển trường chiếu và có thể tháo lắp và tiệt trùng bằng hoá chất hoặc hấp sấy ở nhiệt độ cao.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chân đế đèn có 04 bánh xe, bánh có khóa hãm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn được đặt ở chân đèn, tăng thêm độ chắc chắn cho thân đèn</p> | <p><strong><u>Cấu hình kèm theo</u></strong><u>: </u></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân đèn chính: 01 chiếc. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm tiệt trùng: 02 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn: 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn: 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (<em>Tiếng Anh + Tiếng Việt</em>): 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-13
3020 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo thị trường tự động | Máy đo thị trường HFA Model 830 và phụ kiện | HFA Model 830 | Carl Zeiss Meditec Inc. | Mỹ | Carl Zeiss Meditec Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 750000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo thị trường theo dõi diễn tiến của thì trường mắt</p> | <p>Thân máy chính HFA 830 màn hình cảm ứng tích hợp: 01 cái<br /> Tích hợp các phần mềm theo máy: SFA, GHT, VFI, GPA, GPA hỗn hợp : 01 bộ<br /> Nút bấm phản hồi cho bệnh nhân: 01 cái<br /> Bàn đặt máy : 01 cái</p> |  | <p>Đặc tính kiểm tra<br /> Kiểm tra hoàn toàn tới góc 90 độ<br /> Thời gian kích thích: 200 ms<br /> Khoảng cách trường nhìn: 30cm<br /> Độ chiếu sáng nền: 31,5 ASB<br /> Kiểu điểm thử/kích thích:&nbsp;<br /> Trắng/ Trắng<br /> Kiểm soát định thị:<br /> Theo dõi điểm mù theo phương pháp Heijl-Krakau<br /> Theo dõi mắt bằng video</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
3021 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nắp hộp | JK385 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 12992580 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 1/2, màu đỏ</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3022 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm chức năng tiểu cầu | Máy phân tích chức năng tiểu cầu PFA-200 | INNOVANCE PFA-200 System | BIT Analytical Instruments GmbH | Đức | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1170560272 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-10-31 | <p>Hệ thống INNOVANCE PFA-200 đo quá trình hình thành của quá trình cầm máu ban đầu và hỗ trợ phát hiện nhanh chóng các rối loạn chức năng tiểu cầu. Hệ thống sử dụng công nghệ kết hợp dòng cắt cao áp để mô hình hóa môi trường huyết động thực tế để bắt đầu và theo dõi quá trình cầm máu ban đầu. Công suất:</p><p>Xét nghiệm đơn: P2Y, Col/EPI, hoặc Col/ADP: 6 tests/giờ</p><p>Xét nghiệm kép: Dade Col/EPI hoặc Dade Col/ADP: 10 tests/giờ</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody> <tr height="228"> <td align="left" height="228" width="250">1. Máy phân tích đông máu PFA-200 kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ<br /> 2. Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ<br /> 3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
3023 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp Titanium 2.0mm 4 lỗ chữ H | R-12-276-04 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1840000 | f | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp Titanium 2.0mm 4 lỗ chữ H </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: R-12-276-04</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm 4 lỗ chữ H_ R-12-276-04,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm, Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm 4 lỗ chữ H_ R-12-276-04,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm, Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm 4 lỗ chữ H_ R-12-276-04,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm, Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
3024 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính đường xương BHM Contact Forte | BHM Contact Forte | BHM-Tech Produktionsgesellschaft mbH | Áo | BHM-Tech Produktionsgesellschaft mbH | Áo |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG |  | Nhóm 3 |  |  | 154000000 | f | Bộ | true | 2021-05-19 | 2022-05-19 | <p>Máy trợ thính nghe qua đường xương dành cho bệnh nhân nghe kém hoàn toàn một tai, dị dạng vành tai, ống tai,...</p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Hộp đựng máy: 01 hộp</p> |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số.</p><p>- Số kênh : 8, 16 băng tần</p><p>- Số chương trình: 4</p><p>-Kiểu dáng đeo đa dạng : miếng dán, softband, headband, gọng kính, implant,...</p><p>-Công nghệ high-cut, low-cut,...</p><p>-Kết nối điện thoại qua bluetooth</p><p class="ql-align-justify">-Chuẩn chống nước, chống bụi IP68</p><p>-Hiệu chỉnh máy bằng phần mềm</p><p>-Loại pin: A13</p> | <p>Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ</p><p>Bảo hành: 02 năm</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-19
3025 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu trong phẫu thuật | BH908R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 6268036 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp phẫu tích mô Collin, thẳng, ngàm hình trái tim, có khía, khuyết, khớp vít, có khóa cài, dài 160mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>&nbsp;Kẹp động mạch Kelly,&nbsp;mảnh, cong</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3026 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai (Điện cực ốc tai thẳng mảnh) | Cochlear™ Nucleus® CI422 Cochlear Implant with Slim Straight Electrode/ CI422 | Cochlear Limited | Australia | Cochlear Limited | Australia | ["2021"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Australia | Nhóm 3 |  |  | 420000000 | t | Bộ | true | 2021-03-13 | 2022-03-13 | <p>Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai (Điện cực ốc tai thẳng mảnh)</p> | <p>Máy chính: 1 bộ</p><p>&nbsp;</p> | [6 empty] | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2021-03-13 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2021-03-13
3027 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học tự động XN-3000 | Automated Hematology Analyzer XN series (XN-3000) | Sysmex Corporation | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 10022883718 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-10-31 | <p>XN-3000 bao gồm 2 mô-đun XN kết hợp với máy kéo và nhuộm tiêu bản tích hợp (SP-10). Máy cung cấp một giải pháp hợp nhất độc đáp tự động hóa từ khâu xử lý mẫu đến khâu kéo và nhuộm lam. Có khả năng phân tích lên đến 200 mẫu/giờ, kéo và nhuộm tới 120 lam.XN-3000 là giải pháp tuyệt vời cho các phòng xét nghiệm có khối lượng công việc trung bình và tỷ lệ phết lam máu tương đối cao phục vụ cho nhu cầu lâm sàng ngày càng phát triển của phòng xét nghiệm.</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody> <tr height="314"> <td align="left" height="314" width="250">1. Máy phân tích huyết học tự động XN-3000 kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ<br /> 2. Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ<br /> 3. Đầu đọc mã vạch cầm tay: 01 cái<br /> 4. Máy tính để bàn: 01 bộ<br /> 5. Màn hình LCD: 01 cái<br /> 6. Ổ cứng dự phòng: 01 cái<br /> 7. Phần mềm window bản quyền: 01 bộ<br /> 8. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
3028 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp Titanium 2.0mm 6 lỗ chữ H | 18296-60 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1977000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp Titanium 2.0mm 6 lỗ chữ H </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: 18296-60</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm 6 lỗ chữ H_18350-04,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm 6 lỗ chữ H_18350-04,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm 6 lỗ chữ H_18350-04,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
3029 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV505R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 18509623 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh bụng Gosset, loại lớn, sâu 175mm, rộng 200mm, độ banh rộng 185mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tự giữ Wullstein, gập góc, 3x3 răng nhọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3030 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH109R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1530785 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu Micro-Halsted, cong</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3031 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ luồn chỉ khâu (dùng trong phẫu thuật) | BM807R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2898693 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Cây luồn chỉ Deschamps, cho người thuận tay trái, cong phải, đầu tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3032 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp Titanium 2.0mm 6 lỗ bắc cầu chữ X | 18296-76 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2244000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp Titanium 2.0mm 6 lỗ bắc cầu chữ X </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: 18296-76</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm 6 lỗ bắc cầu chữ X_18296-76,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm 6 lỗ bắc cầu chữ X_18296-76,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm 6 lỗ bắc cầu chữ X_18296-76,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
3033 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học tự động XN-330 | Automated Hematology Analyzer XN-L Series (XN-330) | Sysmex Corporation | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 798763236 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-10-31 | <p>XN-330 là dòng máy phân tích huyết học 6 thành phần Bạch cầu tự động hoàn toàn, nhỏ gọn và mới nhất của Sysmex. Máy được thiết kế để đáp ứng nhu cầu hiện nay của phòng xét nghiệm bởi khả năng cung cấp những giá trị lâm sàng vượt trội mà trước đây chỉ có trên những dòng máy cao cấp; mang lại hiệu quả hoạt động cho phòng xét nghiệm. Máy được thiết kế phân tích với ống nắp mở.</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody> <tr height="202"> <td align="left" height="202" width="250">1. Máy phân tích huyết học tự động XN-450 kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ<br /> 2. Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ<br /> 3. Đầu đọc mã vạch cầm tay: 01 cái<br /> 4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
3034 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học tự động XN-550 | Automated Hematology Analyzer XN-L Series (XN-550) | Sysmex Corporation | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 1322999983 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-10-31 | <p>XN-550 là dòng máy phân tích huyết học 6 thành phần Bạch cầu tự động hoàn toàn, nhỏ gọn và mới nhất của Sysmex. Máy được thiết kế để đáp ứng nhu cầu hiện nay của phòng xét nghiệm bởi khả năng cung cấp những giá trị lâm sàng vượt trội mà trước đây chỉ có trên những dòng máy cao cấp; mang lại hiệu quả hoạt động cho phòng xét nghiệm. Máy được thiết kế giá tải mẫu cho phép phân tích cả ống nắp mở và nắp đóng.</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody> <tr height="202"> <td align="left" height="202" width="250">1. Máy phân tích huyết học tự động XN-550 kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ<br /> 2. Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ<br /> 3. Đầu đọc mã vạch cầm tay: 01 cái<br /> 4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
3035 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt | AMAB-19.01 | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 13000000 | t | Cái | true | 2021-06-07 | 2021-12-31 | <p>Dùng để châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt trong điều</p><p>trị phục hồi chức năng tại các bệnh viện, phòng</p><p>khám, cơ sở y tế phường, xã, v.v.</p> | <p>Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt: 01 cái</p> |  | <ul><li>Giường bao gồm khung trên, khung dưới và chân giường, được làm bằng thép không gỉ SUS 304</li><li>Đệm mút dày 50 mm, mềm mại và có độ đàn hồi cao, được bọc bằng lớp giả da không thấm nước và các chất tẩy. Phía trên đầu tấm đệm có khoét lỗ ô van phù hợp với khuôn mặt, tạo sự thoải mái cho người sử dụng khi nằm sấp.</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-06-07 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-06-07
3036 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương Mini Titanium 5 lỗ chữ Y | M: R-12-060-01 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1900000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp xương Mini Titanium 5 lỗ chữ Y </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: M: R-12-060-01</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 5 lỗ chữ Y_M: R-12-060-01,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 5 lỗ chữ Y_M: R-12-060-01,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 5 lỗ chữ Y_M: R-12-060-01,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
3037 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch | FV-1220SM | ORDISI, S.A | Tây Ban Nha | ORDISI, S.A | Tây Ban Nha | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 105000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-17 | 2021-07-16 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tên thiết bị: Máy hút dịch</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: FV-1220SM</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Ordisi, S.A</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Tây Ban Nha</p> | <p>-&nbsp;Thân máy chính: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;Bình hút: 02 chiếc</p><p>-&nbsp;Cuộn ống hút: 01 cuộn</p><p>-&nbsp;Lựa chọn thêm:</p><p>+ Bộ lọc vi khuẩn: 01 bộ</p><p>+ Bàn đạp ON/OFF dài 1.5m</p><p>+ Công tắc chân không bằng ống dài 2.15m</p><p>+ Bình 3 lít (2 chiếc)</p><p>+ Bình 1 lít (2 chiếc)</p><p>+ Bình 3 lít có đầu nối</p><p>+ Bình 4 lít có đầu nối</p> |  | <p>-&nbsp;Khung máy: Đúc bằng chất liệu Polethlene</p><p>-&nbsp;Máy bơm cơ động: Bơm chân không Piston quay, khô</p><p>-&nbsp;Lưu lượng: 2.7m3/h (45l/phút)</p><p>-&nbsp;Khoảng chân không tối đa 0-680mmHG</p><p>-&nbsp;Độ ồn: 58Db</p><p>-&nbsp;Nguồn điện: 220V/50Hz</p><p>-&nbsp;Công suất tiêu thụ: 150VA</p><p>-&nbsp;Trọng lượng: sấp xỉ 22 kg</p><p>-&nbsp;Kích thước: 53x43x80cm</p><p>-&nbsp;Tiêu chuẩn: UNE EN 60601 / EN 61000 / UNE EN ISO 10079</p><p>-&nbsp;Loại bình: FV-1220SM: 2 bình 3 lít</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-03-17 | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-07-03
3038 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học tự động XP-100 | Automated Hematology Analyzer XP series, XP-100 | Sysmex Corporation | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 507499283 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-10-31 | <p>XP-100 là dòng máy phân tích huyết học tự động với thiết kế nhỏ gọn. Có thể phân tích 20 thông số (cho cả chế độ máu toàn phần và chế độ tiền pha loãng), kết quả hiển thị dưới dạng biểu đồ phân bố (3 biểu đồ) cùng với màn hình màu tinh thể lỏng.</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody> <tr height="157"> <td align="left" height="157" width="250">1. Máy phân tích huyết học tự động XP-100 kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ<br /> 2. Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ<br /> 3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
3039 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp Titanium 2.0mm 6 lỗ chữ X. | 18296- 60 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1900000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp Titanium 2.0mm 6 lỗ chữ X </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: 18296- 60</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm 6 lỗ chữ X_18296-60,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm 6 lỗ chữ X_18296-60,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp Titanium 2.0mm 6 lỗ chữ X_18296-60,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
3040 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM016R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 4812854 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim Crile-Wood Durogrip TC, thẳng, bước răng 0.4mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3041 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Implant Analog - 5mm | IA-5 | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 2008125 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Bản sao implant (IA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng thép không gỉ 303</li> <li>Kích thước (mm): 5.0</li> </ul> | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Bản sao implant (IA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng thép không gỉ 303</li> <li>Kích thước (mm): 5.0</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Bản sao implant (IA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng thép không gỉ 303</li> <li>Kích thước (mm): 5.0</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
3042 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM017R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 5807279 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim Crile-Wood Durogrip TC, thẳng, bước răng 0.4mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3043 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo công suất thủy tinh thể | Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc và phụ kiện IOL Master 500 (cấu hình cơ bản) | IOL Master 500 | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 1281000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc&nbsp;</p><p> Model: IOL MASTER 500</p><p> Hãng sản xuất: Carl Zeiss Meditec</p><p> Xuất xứ: Đức</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính IOL Master 500: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị tích hợp theo máy: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn đặt máy ( mua tại Việt Nam): 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao phủ máy</p> |  | <p>Phạm vi đo:<br /> Chiều dài trục 14 - 38 mm<br /> Bán kính giác mạc 5 - 10 mm<br /> Chiều sâu khoang trước 1,5 - 6,5 mm<br /> Trắng-trắng 8 - 16 mm<br /> Tỷ lệ hiển thị: &nbsp;<br /> Chiều dài trục 0,01 mm<br /> Bán kính giác mạc 0,01 mm<br /> Chiều sâu khoang trước 0,01 mm<br /> White-to-White 0,1 mm<br /> Công thức tính toán IOL:<br /> Haigis, Hoffer® Q, Holladay 1 và 2, SRK® II, SRK® / T<br /> Tiền sử lâm sàng và phương pháp lắp kính áp tròng cho<br /> tính công suất khúc xạ giác mạc sau<br /> phẫu thuật giác mạc khúc xạ<br /> Tính toán Haigis-L IOL cho mắt theo dõi<br /> phẫu thuật cận thị / hyperopic LASIK / PRK / LASEK<br /> Tính toán phakic trước và sau<br /> cấy ghép buồng<br /> Tối ưu hóa hằng số IOL<br /> Giao diện: liên kết dữ liệu siêu âm<br /> Hệ thống quản lý dữ liệu ZEISS FORUM®<br /> Hệ thống phẫu thuật đục thủy tinh thể có sự hỗ trợ của máy tính ZEISS Mắt CALLISTO (qua USB)<br /> Giao diện dữ liệu cho bệnh án điện tử (EMR) / hệ thống quản lý bệnh nhân (PMS)<br /> Xuất dữ liệu sang phương tiện lưu trữ USB<br /> Xuất cơ sở dữ liệu cho Tư vấn IOL của Holladay và<br /> HIC.SOAP Pro<br /> Cổng Ethernet để kết nối mạng và máy in mạng<br /> Điện áp đường dây 100 - 240 V ± 10% (tự cảm biến)<br /> Tần số dòng 50-60 Hz<br /> Hiệu suất tiêu dùng tối đa 75 VA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24
3044 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm Sinh hóa tự động SK300 | SK300 | Tokyo Boeki Medisys Inc | Nhật Bản | Tokyo Boeki Medisys Inc | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Huma Medical | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 1400000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-05 | 2021-12-31 | <p>Máy XNSH SK300 sản xuất bởi Sekisui Diagnostics, Nhật Bản là mẫu máy xét nghiệm sinh hóa tự động, truy cập ngẫu nhiên,nạp mẫu liên tục. Đây là máy xét nghiệm tự động chính xác, linh hoạt và phù hợp với những phòng khám, phòng xét nghiệm quy mô vừa và nhỏ.</p><p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động SK300 có nhiều ưu điểm so với những dòng máy chạy cùng công suất như là:</p><ul><li>Tiết kiệm chi phí</li><li>Thuận tiện, dễ thao tác</li><li>Phản hồi thời gian thực</li><li>Tính linh hoạt cao</li><li>Quản lí dữ liệu thuận tiện, dễ dàng</li><li>Hệ thống quản lí QC tiên tiến</li><li>Phần mềm thân thiện với người dùng</li></ul> | <p><span style="color: rgb(122, 122, 122);">&nbsp;– Kích thước: 800 x 670 x 555 mm</span></p><p><span style="color: rgb(122, 122, 122);">&nbsp;– Trọng lượng: 95kg</span></p><p><span class="ql-cursor">﻿</span>&nbsp;– 36 thông số (12 thông số máy cố định và 24 thông số tùy chọn) + 3 thông số ISE</p><p>&nbsp;– Công suất 270 test/giờ, tối đa đạt 450 test/giờ với xét nghiệm ISE, và 90 test/giờ với xét nghiệm HbA1c</p> |  | <p>Thông số kỹ thuật của máy xét nghiệm sinh hóa tự động SK300:</p><p>&nbsp;– 36 thông số (12 thông số máy cố định và 24 thông số tùy chọn) + 3 thông số ISE</p><p>&nbsp;– Công suất 270 test/giờ, tối đa đạt 450 test/giờ với xét nghiệm ISE, và 90 test/giờ với xét nghiệm HbA1c</p><p>&nbsp;– Thời gian phản ứng: 10 phút</p><p>&nbsp;– Mẫu xét nghiệm: serum, plasma, máu toàn phần, hồng cầu, nước tiểu, chất thẩm tách, CFS</p><p>&nbsp;– Vị trí mẫu:</p><ul><li>1 – 30 mẫu bệnh nhân</li><li>1 – 45 mẫu chứng</li><li>2 mẫu chuẩn ISE (serum/nước tiểu)</li><li>1 mẫu chuẩn ISE (chất thẩm tách)</li><li>Rửa: 3</li><li>Rửa ISE: 1</li></ul><p>&nbsp;– Thể tích hút mẫu: 2 – 2.5 µL</p><p>&nbsp;– Thể tích hút hóa chất: R1 (140 – 300 µL), R2 (20 – 260 µL)</p><p>&nbsp;– Nhiệt độ bảo quản hóa chất: 5 – 15oC</p><p>&nbsp;– Số lọ hóa chất đặt được trên máy: 36</p><p>&nbsp;– Nhiệt độ hoạt động: 15 – 30oC</p><p>&nbsp;– Độ ẩm hoạt động: 45 – 80%</p><p>&nbsp;– Kích thước: 800 x 670 x 555 mm</p><p>&nbsp;– Trọng lượng: 95kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Huma Medical | 2020-12-03 | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Huma Medical | 2021-05-13
3045 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương Mini Titanium 5 lỗ chữ Y bắc cầu | M: R-12-060-04 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1927000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp xương Mini Titanium 5 lỗ chữ Y bắc cầu </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: M: R-12-060-04</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 5 lỗ chữ Y bắc cầu_M: R-12-060-04,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 5 lỗ chữ Y bắc cầu_M: R-12-060-04,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 5 lỗ chữ Y bắc cầu_M: R-12-060-04,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
3046 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo lưu huyết não | Máy đo lưu huyết não | Máy đo lưu huyết não, lưu huyết chi | Vasoscreen 5000 | Medis Medizinische Messtechnik GmbH | Đức | Medis Medizinische Messtechnik GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty cổ phần thương mại Sao Việt | Đức | Nhóm 3 |  |  | 693566000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p><strong>LƯU HUYẾT NÃO </strong></p> <p>Đánh giá đầy đủ tình trạng tai biến và tính toán lưu lượng máu, độ co giãn của các mạch, cung cấp máu không đối xứng giữa các bán cầu. Biểu thị bằng dạng sóng các chỉ số định lượng của lưu lượng máu lên não bao gồm các chỉ số lưu huyết, biên độ, độ dốc, dòng máu lưu thông, trở kháng mạch.</p> <p><strong>LƯU HUYẾT CHI</strong></p> <p><strong>Các bệnh tắc động mạch ngoại vi và tắc cấp tính</strong></p> <p>Tắc động mạch cấp tính, tắc bù và các bệnh về hẹp động mạch có thể dễ dàng và nhanh chóng được phát hiện khi phân tích sóng xung.&nbsp;</p> <p><strong>Các biến đổi chứng xơ cứng động mạch</strong></p> <p>Bằng các phương pháp phân tích sóng xung có thể phát hiện các biến đổi về chứng xơ cứng động mạch.</p> <p><strong>Suy giãn tĩnh mạch</strong></p> <p>Đo dung lượng tĩnh mạch và thời gian làm đầy để chẩn đoán chức năng van tĩnh mạch và tác dụng của bơm cơ tĩnh mạch. LRR - Phương pháp đo hấp thụ ánh sáng hồng ngoại qua da ở tĩnh mạch ngoại vi</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần thương mại Sao Việt | 2020-11-13 | Công ty cổ phần thương mại Sao Việt | 2020-11-13
3047 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học tự động XN-350 | Automated Hematology Analyzer XN-L Series (XN-350) | Sysmex Corporation | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 945000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2021-10-31 | <p>XN-350 là dòng máy phân tích huyết học 6 thành phần Bạch cầu tự động hoàn toàn, nhỏ gọn và mới nhất của Sysmex. Máy được thiết kế để đáp ứng nhu cầu hiện nay của phòng xét nghiệm bởi khả năng cung cấp những giá trị lâm sàng vượt trội mà trước đây chỉ có trên những dòng máy cao cấp; mang lại hiệu quả hoạt động cho phòng xét nghiệm. Máy được thiết kế phân tích với ống nắp mở.</p> | <p>&nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody> <tr height="202"> <td align="left" height="202" width="250">1. Máy phân tích huyết học tự động XN-350 kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ<br /> 2. Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ<br /> 3. Đầu đọc mã vạch cầm tay: 01 cái<br /> 4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-15 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
3048 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ luồn chỉ khâu (dùng trong phẫu thuật) | BM806R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2898693 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Cây luồn chỉ Deschamps, cho người thuận tay phải, cong trái, đầu tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3049 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Perfusor® Space | Perfusor® Space | B.Braun Melsungen AG | Đức | B.Braun Melsungen AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 115000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-20 | 2021-12-31 | <p>Thông số kỹ thuật<br /> • Kích thước:( Dài x Cao X Rộng ): 249 x 68 x 152 mm.<br /> • Trọng lượng: 1.4 kg<br /> • Độ chính xác máy: ± 0,2%<br /> • Độ chính xác máy và cả xy lanh: ± 2,5%<br /> • Nguồn điện sử dụng: 220-240V ~AC, 50-60HZ<br /> • Ống tiêm sử dụng: 2/3, 5, 10, 20/30, 50/60 ml.<br /> • Tốc độ truyền:<br /> - 0,01 đến 99,99ml/h, phân độ 0,01ml/h<br /> - 100,0 đến 200,0ml/h, phân độ 0,1ml/h<br /> • Tốc độ bơm nhanh (bolus): 1 đến 1200ml/h, tuỳ vào cỡ xy lanh<br /> • Thể tích truyền chọn trước: 0,1 đến 999,9ml, phân độ: 0,1ml.<br /> • Thời gian truyền chọn trước: 1 phút đến 99giờ, phân độ: 1 phút<br /> Thông tin cảnh báo vệ sinh, an toàn, sức khỏe<br /> • Thiết bị chuyên dùng tiêm truyền thuốc/hóa chất qua đường tĩnh mạch dùng trong điều trị y tế.<br /> • Người sử dụng phải được đào tạo trước khi sử dụng.<br /> • Thông số thiết lập theo chỉ định của nhân viên y tế.<br /> • Chỉ sử dụng cho mục đích điều trị y tế. Không dùng cho mục đích khác.</p> | <p>Thông số kỹ thuật<br /> • Kích thước:( Dài x Cao X Rộng ): 249 x 68 x 152 mm.<br /> • Trọng lượng: 1.4 kg<br /> • Độ chính xác máy: ± 0,2%<br /> • Độ chính xác máy và cả xy lanh: ± 2,5%<br /> • Nguồn điện sử dụng: 220-240V ~AC, 50-60HZ<br /> • Ống tiêm sử dụng: 2/3, 5, 10, 20/30, 50/60 ml.<br /> • Tốc độ truyền:<br /> - 0,01 đến 99,99ml/h, phân độ 0,01ml/h<br /> - 100,0 đến 200,0ml/h, phân độ 0,1ml/h<br /> • Tốc độ bơm nhanh (bolus): 1 đến 1200ml/h, tuỳ vào cỡ xy lanh<br /> • Thể tích truyền chọn trước: 0,1 đến 999,9ml, phân độ: 0,1ml.<br /> • Thời gian truyền chọn trước: 1 phút đến 99giờ, phân độ: 1 phút<br /> Thông tin cảnh báo vệ sinh, an toàn, sức khỏe<br /> • Thiết bị chuyên dùng tiêm truyền thuốc/hóa chất qua đường tĩnh mạch dùng trong điều trị y tế.<br /> • Người sử dụng phải được đào tạo trước khi sử dụng.<br /> • Thông số thiết lập theo chỉ định của nhân viên y tế.<br /> • Chỉ sử dụng cho mục đích điều trị y tế. Không dùng cho mục đích khác.</p> |  | <p>Thông số kỹ thuật<br /> • Kích thước:( Dài x Cao X Rộng ): 249 x 68 x 152 mm.<br /> • Trọng lượng: 1.4 kg<br /> • Độ chính xác máy: ± 0,2%<br /> • Độ chính xác máy và cả xy lanh: ± 2,5%<br /> • Nguồn điện sử dụng: 220-240V ~AC, 50-60HZ<br /> • Ống tiêm sử dụng: 2/3, 5, 10, 20/30, 50/60 ml.<br /> • Tốc độ truyền:<br /> - 0,01 đến 99,99ml/h, phân độ 0,01ml/h<br /> - 100,0 đến 200,0ml/h, phân độ 0,1ml/h<br /> • Tốc độ bơm nhanh (bolus): 1 đến 1200ml/h, tuỳ vào cỡ xy lanh<br /> • Thể tích truyền chọn trước: 0,1 đến 999,9ml, phân độ: 0,1ml.<br /> • Thời gian truyền chọn trước: 1 phút đến 99giờ, phân độ: 1 phút<br /> Thông tin cảnh báo vệ sinh, an toàn, sức khỏe<br /> • Thiết bị chuyên dùng tiêm truyền thuốc/hóa chất qua đường tĩnh mạch dùng trong điều trị y tế.<br /> • Người sử dụng phải được đào tạo trước khi sử dụng.<br /> • Thông số thiết lập theo chỉ định của nhân viên y tế.<br /> • Chỉ sử dụng cho mục đích điều trị y tế. Không dùng cho mục đích khác.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-10-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-11-11
3050 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương Mini Titanium 6 lỗ chữ T | M: R-12-050-01 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1944000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp xương Mini Titanium 6 lỗ chữ T </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: M: R-12-050-01</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 6 lỗ chữ T_M: R-12-050-01,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 6 lỗ chữ T_M: R-12-050-01,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 6 lỗ chữ T_M: R-12-050-01,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
3051 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học tự động XN-1000 | Automated Hematology Analyzer XN series (XN-1000) | Sysmex Corporation | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2167186455 | t | Hệ thống | true | 2020-11-11 | 2021-10-31 | <p>XN-1000 llà dòng máy phân tích huyết học 6 thành phần Bạch cầu tự động hoàn toàn của Sysmex. Công suất lên đến 100 mẫu/giờ. Thiết lập nguyên tắc đánh giá kết quả trên máy giúp người sử dụng có thể thực hiện tự động chạy lại hoặc chạy phản xạ.&nbsp;</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="256"> <tbody> <tr height="242"> <td align="left" height="242" width="256">1. Máy phân tích huyết học tự động XN-Series (XN-1000) kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ<br /> 2. Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ<br /> 3. Đầu đọc mã vạch cầm tay: 01 cái<br /> 4. Máy tính để bàn: 01 bộ<br /> 5. Màn hình LCD: 01 cái<br /> 6. Ổ cứng dự phòng: 01 cái<br /> 7. Phần mềm window bản quyền: 01 bộ<br /> 8. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-11 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
3052 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nẹp xương Mini Titanium 6 lỗ chữ T bắc cầu | M: R-12-052-02 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1973000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p><span style="color: windowtext;">Nẹp xương Mini Titanium 6 lỗ chữ T bắc cầu </span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: M: R-12-052-02</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC; EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 6 lỗ chữ T bắc cầu_M: R-12-052-02,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 6 lỗ chữ T bắc cầu_M: R-12-052-02,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | <p>Nẹp xương Mini Titanium 6 lỗ chữ T bắc cầu_M: R-12-052-02,&nbsp;tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm,&nbsp;Bề dày nẹp 0.6mm và 1.0mm, Nẹp mầu vàng, chất liệu: Titanium tinh khiết 98% có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu từ trường.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-24
3053 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ luồn chỉ khâu (dùng trong phẫu thuật) | BM810R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2792500 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Cây luồn chỉ Deschamps, cho người thuận tay phải, cong trái, đầu tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3054 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Straight Titanium Abutment - 12mm Wide | STA-12W | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 2925000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan thẳng (STA)</li> </ul> <ul> <li>Kích thước STA (mm): 12,0 (thường, rộng)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan thẳng (STA)</li> </ul> <ul> <li>Kích thước STA (mm): 12,0 (thường, rộng)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan thẳng (STA)</li> </ul> <ul> <li>Kích thước STA (mm): 12,0 (thường, rộng)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
3055 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | CaTeSTARTT G6PD Biosensor Analvzer | BGB-E00182 | Wells Bio Inc. | Hàn Quốc | Wells Bio Inc. | Hàn Quốc | ["2019"] | Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm IPP | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 12000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-12-31 | <p>- Giá nhập</p><p>- Chi phí quản lý</p><p>- Chi phí bán hàng</p><p>- Chi phí bảo trì</p><p>- Chi phí bảo hành một đổi một tại Việt Nam</p><p>- Lợi nhuận</p><p>- Các loại thuế</p> |  |  |  |  | Không có |  | Bảo hành đổi máy nếu máy bị lỗi |  | Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm IPP | 2020-11-15 | Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm IPP | 2021-04-28
3056 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa kèm phụ kiện đồng bộ KENZA 450 TX | KENZA 450 TX | Biolabo SAS/Pháp | Pháp | Biolabo SAS/Pháp | Pháp | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động, công suất 420 test/h</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | 2020-11-12 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT | 2020-11-12
3057 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy sóng xung kích trị liệu | KIMATUR PRIME | TUR Therapietechnik GmbH | Đức | TUR Therapietechnik GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà |  | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-31 | <p>I. Thông tin chung</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 trở về sau</p><p>&nbsp;Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, CE 0482</p><p>&nbsp;Đạt tiêu chuẩn : EN ISO 13485 : 2012 + AC : 2012</p> | <p>II. Cấu hình cơ bản</p><p>-&nbsp;01 Máy chính&nbsp;- Kimatur Primer</p><p>-&nbsp;01 Màn hình 12,1 “ + giá xe đẩy </p><p>-&nbsp;01 Tay súng bắn sóng xung kích</p><p>-&nbsp;01 Đầu phát kích thước SM 12mm&nbsp;</p><p>-&nbsp;01 Đầu phát kích thước MM 14mm&nbsp;</p><p>-&nbsp;01 Đầu phát kích thước MT 14mm&nbsp;</p><p>-&nbsp;01 Đầu phát kích thước XL 28mm </p><p>-&nbsp;01 Lọ gel tiếp xúc 250ml&nbsp;</p><p>-&nbsp;01 Dây nguồn cung cấp&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;01 Tài liệu HDSD Anh – Việt</p> |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;Số kênh điều trị : 1 kênh</p><p>-&nbsp;Màn hình hiển thị : VGA màu cảm ứng 12,1 inch</p><p>-&nbsp;Hệ điều hành : Windows CE</p><p>-&nbsp;Ngôn ngữ vận hành: Có phần mềm Tiếng Đức, Tiếng Anh, Tiếng Việt…</p><p>-&nbsp;Ngôn ngữ sử dụng&nbsp;: Có ngôn ngữ Tiếng Việt</p><p>-&nbsp;Cập nhật phần mềm truy cập từ xa hoặc thông qua USB</p><p>-&nbsp;Màn hình cảm ứng VGA công nghệ đồ họa giải phẫu </p><p>-&nbsp;Cơ sở dữ liệu của bệnh nhân với bộ nhớ mở rộng</p><p>-&nbsp;Điều trị các bệnh lý từ điển bách khoa toàn thư, minh họa giải phẫu và hướng dẫn chụp ảnh để xử lý</p><p>-&nbsp;Tần số cao : 1- 22 Hz ( Max 35 Hz option)</p><p>-&nbsp;Áp suất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1- 6.6 Bar</p><p>-&nbsp;Áp lực dương tối đa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 28 MPa</p><p>-&nbsp;Mật độ năng lượng cao&nbsp;: 0,72 mJ / mm</p><p>-&nbsp;Có thể điều chế áp suất, tần số, áp lực</p><p>-&nbsp;Có 55 phác đồ điều trị tích hợp</p><p>-&nbsp;Cơ sở dữ liệu lưu bệnh nhân lên tới 1.000.000 mục</p><p>-&nbsp;Bộ nhớ trong 1GB có thể mở rộng lên 8G</p><p>-&nbsp;Hướng dẫn sử dụng có hình ảnh giải phẫu 3D</p><p>-&nbsp;Báo cáo tiến đô VAS,in báo cáo.</p><p>-&nbsp;Số lượng xung cho mỗi bộ kit : 2.000.000</p><p>-&nbsp;Trọng lượng tay sung xung kích 800g</p><p>-&nbsp;Nó có hai đầu ra độc lập cho phép kết nối hai thiết</p><p>-&nbsp;Thiết lập dễ dàng bộ đếm xung</p><p>-&nbsp;Tạo lưu trữ chương trình điều trị của người sử dụng</p><p>-&nbsp;Tạo lưu trữ thông tin bệnh nhận và thông số theo dõi quá trình điều trị</p><p>-&nbsp;Thông tin bệnh lý và thông số định sẵn (thư viện bệnh lý điều trị )</p><p>-&nbsp;Chương trình điều trị nhanh.</p><p>-&nbsp;Thông báo lỗi </p><p>-&nbsp;Cảnh báo thông báo khi kết thúc </p><p>-&nbsp;Hiển thị quá trình điều trị</p><p>-&nbsp;Hiển thị gia trị đầu ra</p><p>-&nbsp;Thay đổi tất cả các cài đặt phần mềm, ví dụ: âm thanh, thiết kế, vv…</p><p>-&nbsp;Đầu phát sóng mở rộng :</p><p> Đầu phát đa hướng :&nbsp;ø 12 mm ( Kim loại )</p><p> Đầu phát đa hướng :&nbsp;ø 14 mm ( Kim loại ) </p><p> Đầu phát đa hướng :&nbsp;ø 14 mm ( Nhựa )</p><p> Đầu phát đa hướng :&nbsp;ø 28 mm&nbsp;( nhựa )</p><p>-&nbsp;Trọng lượng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;50 kg</p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-14 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-14
3058 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa dụng cụ | AWD 655-8 | AT-OS s.r.l. | Italy | AT-OS s.r.l. | Italy | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | Italy | Nhóm 3 |  |  | 820000000 | t | Cái | true | 2021-03-17 | 2021-07-16 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tên: Máy rửa dụng cụ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: AWD 655-8</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: AT-OS s.r.l</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất: Italy</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy: 01 chiếc </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giỏ đi kèm: Đa dạng các loại giỏ </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ khóa cửa: 01 bộ </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm hóa chất: 2 cái &nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc HEPA H14: 1 bộ </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thùng chứa hóa chất trong máy: Tối đa 4 thùng </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy để xếp, dỡ dụng cụ: 01 chiếc (5 loại hình dáng để lựa chọn)</p> |  | <p><strong>1.1&nbsp;Tính năng kĩ thuật </strong></p><p>-Thiết bị có cửa kính mở thủ công bên dưới dành cho phòng khám và khoa phòng với 4 cấp độ rửa và kết nối để rửa, khử trùng các dụng cụ dạng ống.</p><p>-Nhiều loại giỏ lớn để rửa và khử trùng tất cả các loại dụng cụ phẫu thuật, bao gồm dụng cụ nha khoa và tay cầm</p><p>-Hệ thống đường ống dẫn nước Chứng chỉ DVGW, được thiết kế để cô lập hệ thống đường ống dẫn nước uống được (khe hở nước) theo quy định của Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1717</p><p>-Chứng chỉ xác nhận Kiểm tra kiểu loại theo Tiêu chuẩn EN ISO 15883-1/2</p><p><strong>1.2&nbsp;Thông số kĩ thuật </strong></p><p>-Kích thước thiết bị (Rộng × Cao × Sâu): 600x650x860mm</p><p>-Cửa mở thủ công với khóa</p><p>-Buồng rửa làm bằng thép không gỉ, AISI 316L</p><p>-Lưu lượng bơm buồng rửa: 400 L/mn</p><p>-Tốc độ làm khô của quạt và bộ lọc HEPA: 150 m³/h</p><p>-Năng lượng hấp thụ: 6 kW</p><p>-Giao diện USB SLAVE cho PC: 2</p><p>-Giao diện USB HOST cho FLASH DRIVE: 2</p><p>-Giao diện RS232 cho chu kì tài liệu bên ngoài: 2</p><p>-Giao diện song song cho máy in: 1</p><p>-&nbsp;Bảng điều khiển với cảm ứng đồ họa: 1</p><p>-Bơm định lượng chất tẩy rửa (tiêu chuẩn / tùy chọn) tối đa 3 với lưu lượng kế và cảm biến: 2/4</p><p>-&nbsp;Lựa chọn thêm</p><p>&nbsp;+ Đo độ dẫn nhiệt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;+ Đèn LED buồng rửa:</p><p>&nbsp;+ Nhận dạng xe đẩy dụng cụ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;+ Theo dõi cánh tay phun</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-03-17 | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-07-03
3059 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ luồn chỉ khâu (dùng trong phẫu thuật) | BM811R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2792500 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Cây luồn chỉ Deschamps, cho người thuận tay trái, cong phải, đầu tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3060 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Hộp đựng tay cầm Phaco (Plastic tray for Phaco Handpiece) 18-305-1 | 18-305-1 | Rumex International Corp. | Nga | Rumex International Corp. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Nga | Nhóm 4 |  |  | 5660000 | t | Cái | true | 2021-05-13 | 2021-08-31 | <p>Hộp đựng tay cầm Phaco (Plastic tray for Phaco Handpiece)</p><p>Hãng / Nước SX: Rumex - Mỹ / Nga</p><p>Kích thước: 254mm dài × 152.4mm rộng × 38mm (cao)</p> | <p>Hộp đựng tay cầm Phaco (Plastic tray for Phaco Handpiece)</p><p>Hãng / Nước SX: Rumex - Mỹ / Nga</p><p>Kích thước: 254mm dài × 152.4mm rộng × 38mm (cao)</p> |  | <p>Hộp đựng tay cầm Phaco (Plastic tray for Phaco Handpiece)</p><p>Hãng / Nước SX: Rumex - Mỹ / Nga</p><p>Kích thước: 254mm dài × 152.4mm rộng × 38mm (cao)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-05-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-05-13
3061 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo lưu huyết não | Máy đo lưu huyết não | Máy đo lưu huyết não | Rheo-Spectrum-3 | Neurosoft Ltd. | Nga | Neurosoft Ltd. | Nga |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN |  | Nhóm null |  |  | 650000000 | t | Bộ | false | 2021-04-28 | 2021-10-31 | <p>Rheo-Spectrum-3 cho phép người dùng có thể nghiên cứu</p><p>hầu hết các vùng huyết mạch trên cơ thể người. Thông qua</p><p>việc sử dụng phần mềm trực tiếp và đơn giản, bác sỹ có thể</p><p>nhanh chóng thực hiện một kiểm tra, nhận bản kết quả</p><p>hình thành qua quá trình phân tích tự động, bao gồm</p><p>những đặc thù theo tuổi bệnh nhân.</p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chân máy chính: 01 chiếc</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực REG dùng nhiều lần: 7 chiếc</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp REG: 2 chiếc</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Băng cao su cố định điện cực cỡ 300 mm: 2 chiếc</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Băng cao su cố định điện cực cỡ 500 mm: 2 chiếc</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Băng cao su cố định điện cực cỡ 750 mm: 2 chiếc</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nút nhựa cố định điện cực: 6 chiếc</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lọ gel tiếp xúc: 1 lọ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phần mềm Rheo-Spectrum.NET:1 bộ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi vận chuyển: 1 chiếc</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ hướng dẫn sử dụng: 1 bộ</span></p> |  | <p class="ql-align-justify">·&nbsp;Số kênh ghi tín hiệu lưu huyết não: 6</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;Tốc độ quét khi hiển thị tín hiệu trên màn hình và in ra (cài đặt bởi phần mềm): 10, 15, 25, 30, 50, 60, 75, 90, 100 mm/s</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;Giới hạn của sai số tương đối cho phép của cài đặt tốc độ quét: ± 2%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;Phạm vi phép đo trở kháng cơ bản: 10 – 500 Ohm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;Giới hạn sai số tương đối cho phép của phép đo trở kháng cơ bản: ± 10%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;Phạm vi phép đo đỉnh đến đỉnh của biểu đồ lưu lượng lưu huyết (phần biến đổi của trở kháng): 0.025 – 0.5 Ohm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;Giới hạn sai số tương đối cho phép trong phép đo các thông số biên độ của biểu đồ lưu lượng lưu huyết: ± 10%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;Giới hạn sai số tương đối cho phép trong phép đo thông số thời gian của biểu đồ lưu lượng lưu huyết và thay đổi lưu huyết: ± 10%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;Băng thông dải phẳng tương ứng với tần số 2.5 Hz trong phạm vi:</p><p class="ql-align-justify">+ Từ 0.2 đến 12.5 Hz: ± 10%</p><p class="ql-align-justify">+ Từ trên 12.5 đến 25 Hz: từ -20 đến 5%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;Tần số dòng điện thăm dò (cài bởi phần mềm): 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 kHz</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;Giới hạn của độ lệch tần số cho phép của dòng điện thăm dò: ± 10%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;Dòng thăm dò trong mạch bệnh nhân: ≤ 2.0 mA</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;Độ nhạy khi hiển thị tín hiệu trên màn hình và in ra (cài đặt bởi phần mềm): 0.001, 0.002, 0.005, 0.007, 0.01, 0.02, 0.05, 0.07, 0.1 Ohm/mm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;Giới hạn sai số tương đối cho phép của cài đặt độ nhạy: ± 5%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;Mức nhiễu đầu vào: ≤ 0.005 Ohm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;Hằng số thời gian (HPF): 0.3, 1.0, 3.2 giây</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;Giới hạn độ lệch cho phép của hằng số thời gian: ± 10%</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;Trở kháng đầu vào của mạch đo tại tần số vận hành với cáp đầu vào được kết nối: ≥ 50 kOhm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;Trở kháng đầu vào tại tần số thấp nhất (20 Hz): ≥ 50 kOhm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;Trở kháng đầu vào mạch điều khiển : ≤ 500 Ohm</p><p>·&nbsp;Hệ số giao thoa giữa các kênh: ≤ 2%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-04-28 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-04-28
3062 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh, vén phẫu thuật | BT082R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 1886554 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Vén mạch máu và rễ dây thần kinh Cushing, gập góc 90°, mũi tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3063 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch phẫu thuật 2 bình | New Hospivac 400 | CA-MI S.r.l | Italy | CA-MI S.r.l | Italy | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân |  | Nhóm 3 |  |  | 45000000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2021-12-31 | <p>NEW HOSPIVAC 400 được thiết kế sử dụng để hút chất lỏng cơ thể, mô hoặc xương của bệnh nhân trong hoặc sau khi phẫu thuật một cách chuyên nghiệp. Với công nghệ mới nhất của bơm không dầu, không cần bảo dưỡng đảm bảo hiệu suất cao 90 lít/phút.</p> | <p>-&nbsp;Máy hút chính </p><p>-&nbsp;02 Bình chứa dịch dung tích 2000ml hoặc 5000ml</p><p>- Bình bẫy an toàn 220ml</p><p>-&nbsp;Bộ lọc chống nhiễm khuẩn </p><p>-&nbsp;Bộ dây silicone </p><p>-&nbsp;Đầu nối dùng cho ống hút silicone </p><p>- Bàn đạp chân</p><p><br></p> |  | <p>Motor:&nbsp;Bơm pittông không dầu, không cần bảo dưỡng</p><p>Cấp nguồn:&nbsp;220-230V / 50-60Hz</p><p>Phân loại:&nbsp;HIGH VACUUM (Chân không cao)/ </p><p>HIGH FLOW (Dòng cao) </p><p>Chân không tối đa:&nbsp;</p><p>- 0.90 Bar&nbsp;- 90 kPa - 675 mmHg</p><p>Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: 90 lít/phút</p><p>Mức nhiễu ồn:&nbsp;46,4 dBA</p><p>Chu kỳ hoạt động:&nbsp;Liên tục&nbsp;</p><p>Trọng lượng:&nbsp;21 kg</p><p>Kích thước:&nbsp;46 x 42 x 85 cm&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2021-06-24 | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2021-06-24
3064 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | TH.A GEL | TH.A GEL | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 204750 | t | Chai | false | 2021-07-09 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><span style="color: black;">- Tác dụng: Sát khuẩn nhanh bề mặt dụng cụ thiết bị y tế trong các cơ sở y tế. Diệt được các vi sinh vật </span><em style="color: black;">Staphylococcus aureus, Preudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Mycobacterium tuberculosis, Candida albicans, Bacillus subtilis</em><span style="color: black;"> sau 1 phút tiếp xúc.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Lấy khăn sạch thấm ướt TH.A gel vừa đủ ẩm khăn , xoa khăn ẩm lên bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch gel thấm đều trên bề mặt cần sát khuẩn. để bề mặt </span></p><p><span style="color: black;">dụng cụ thiết bị y tế tự khô, không lau khô và không phải rửa lại bằng nước (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây). </span></p> | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Thành phần: Ethanol 77% (v/v), isopropyl alcohol 2.2% (v/v) và các phụ gia vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Không màu</li><li>dạng gel</li><li>Dung tích 1 lít</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-07-09 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-07-09
3065 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh, vén phẫu thuật | BT083R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 1886554 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Vén mạch máu và rễ dây thần kinh Cushing, gập góc 90°, mũi tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3066 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT NGƯỜI LỚN | BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI KARL STORZ | Karl Storz SE & Co. KG | Séc,Estonia,Đức,Mexico,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 1565057000 | t | Bộ | true | 2021-06-24 | 2021-12-31 | <p>Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tổng quát cho người lớn</p> | <p>Ống soi quang học HOPKINS® RUBINA 30°, NIR/ICG, đường kính 10 mm</p><p>Dây dẫn sáng bằng sợi quang, 250 cm, 4.8mm</p><p>Nòng trong trocar, đầu hình nón</p><p>Ống thông, không van, cỡ 13.5 mm</p><p>Van đa năng, cỡ 13.5 mm</p><p>Nòng trong trocar</p><p>Ống thông, không van, cỡ 11 mm</p><p>Van đa năng, cỡ 11 mm</p><p>Nòng trong trocar</p><p>Vỏ ngoài trocar, có vòng xoắn, 11 mm</p><p>Van Silicon tự đóng, cỡ 11 mm</p><p>Nòng trong trocar, đầu hình tháp</p><p>Vỏ ngoài trocar, có vòng xoắn, 6 mm</p><p>Van silicon tự đóng, 6 mm</p><p>Nòng trong trocar</p><p>Vỏ ngoài trocar, 6 cm</p><p>Ống giảm, 11/5 mm</p><p>Tay cầm nhựa cho dụng cụ CLICKLINE&nbsp;</p><p>Tay cầm nhựa CLICKLINE&nbsp;</p><p>Vỏ ngoài kim loại cho dụng cụ ClickLine</p><p>Ruột kẹp phẫu tích CLICKLINE</p><p>Ruột kẹp phẫu tích CLICKLINE</p><p>Ruột kẹp phẫu tích CLICKLINE</p><p>Ruột kéo CLICKLINE</p><p>Điện cực phẫu tích và đốt cầm máu</p><p>Tay cầm nhựa RoBi®</p><p>Ống vỏ ngoài kim loại RoBi®&nbsp;</p><p>Ruột kẹp RoBi®</p><p>Ruột kéo RoBi®</p><p>Kềm giữ kim cỡ lớn, 5 mm, 33 cm</p><p>Kềm giữ kim cỡ lớn, 5 mm, 33 cm</p><p>Dụng cụ khâu lỗ trocar qua da, 2.8mm, 17cm</p><p>Tay cầm kim loại, có khóa</p><p>Ống vỏ ngoài kim loại</p><p>Ruột kẹp clip, PILLING-WECK</p><p>Clip bằng titan PILLING-WECK, 16x 10</p><p>Ống hút và tưới dịch, 36 cm</p><p>Que đẩy chỉ, 5 mm, 36 cm</p><p>Nắp đậy, màu đen, 5 cái</p><p>Nắp đậy, màu xanh, 5 cái</p><p>Van trái khế Silicon, 5 cái</p><p>Van trái khế silicon, 5 cái</p><p>Chổi vệ sinh, 11 mm, 35 cm</p><p>Chổi vệ sinh, 7 mm, 35 cm</p><p>Chổi vệ sinh, 2.5 mm, 35 cm</p><p>Bàn chải vệ sinh dụng cụ</p><p>Ống soi niệu quản - bể thận, 8 Fr., 43 cm</p><p>Dây dẫn sáng bằng sợi quang, 230cm, đường kính 3.5 mm</p><p>Cổng dụng cụ, 2 kênh</p><p>Kềm, 4 Fr., 60 cm</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa dùng tiệt trùng</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa, 520x250x145mm</p><p>Dầu bôi trơn dụng cụ, 50 ml</p><p>Mỡ bôi trơn cho van khóa</p><p>Kem vệ sinh mặt kính ống soi, ống 5 gr.</p> |  | <p>Ống soi quang học HOPKINS® RUBINA 30°, NIR/ICG, đường kính 10 mm</p><p>Dây dẫn sáng bằng sợi quang, 250 cm, 4.8mm</p><p>Nòng trong trocar, đầu hình nón</p><p>Ống thông, không van, cỡ 13.5 mm</p><p>Van đa năng, cỡ 13.5 mm</p><p>Nòng trong trocar</p><p>Ống thông, không van, cỡ 11 mm</p><p>Van đa năng, cỡ 11 mm</p><p>Nòng trong trocar</p><p>Vỏ ngoài trocar, có vòng xoắn, 11 mm</p><p>Van Silicon tự đóng, cỡ 11 mm</p><p>Nòng trong trocar, đầu hình tháp</p><p>Vỏ ngoài trocar, có vòng xoắn, 6 mm</p><p>Van silicon tự đóng, 6 mm</p><p>Nòng trong trocar</p><p>Vỏ ngoài trocar, 6 cm</p><p>Ống giảm, 11/5 mm</p><p>Tay cầm nhựa cho dụng cụ CLICKLINE&nbsp;</p><p>Tay cầm nhựa CLICKLINE&nbsp;</p><p>Vỏ ngoài kim loại cho dụng cụ ClickLine</p><p>Ruột kẹp phẫu tích CLICKLINE</p><p>Ruột kẹp phẫu tích CLICKLINE</p><p>Ruột kẹp phẫu tích CLICKLINE</p><p>Ruột kéo CLICKLINE</p><p>Điện cực phẫu tích và đốt cầm máu</p><p>Tay cầm nhựa RoBi®</p><p>Ống vỏ ngoài kim loại RoBi®&nbsp;</p><p>Ruột kẹp RoBi®</p><p>Ruột kéo RoBi®</p><p>Kềm giữ kim cỡ lớn, 5 mm, 33 cm</p><p>Kềm giữ kim cỡ lớn, 5 mm, 33 cm</p><p>Dụng cụ khâu lỗ trocar qua da, 2.8mm, 17cm</p><p>Tay cầm kim loại, có khóa</p><p>Ống vỏ ngoài kim loại</p><p>Ruột kẹp clip, PILLING-WECK</p><p>Clip bằng titan PILLING-WECK, 16x 10</p><p>Ống hút và tưới dịch, 36 cm</p><p>Que đẩy chỉ, 5 mm, 36 cm</p><p>Nắp đậy, màu đen, 5 cái</p><p>Nắp đậy, màu xanh, 5 cái</p><p>Van trái khế Silicon, 5 cái</p><p>Van trái khế silicon, 5 cái</p><p>Chổi vệ sinh, 11 mm, 35 cm</p><p>Chổi vệ sinh, 7 mm, 35 cm</p><p>Chổi vệ sinh, 2.5 mm, 35 cm</p><p>Bàn chải vệ sinh dụng cụ</p><p>Ống soi niệu quản - bể thận, 8 Fr., 43 cm</p><p>Dây dẫn sáng bằng sợi quang, 230cm, đường kính 3.5 mm</p><p>Cổng dụng cụ, 2 kênh</p><p>Kềm, 4 Fr., 60 cm</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa dùng tiệt trùng</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa, 520x250x145mm</p><p>Dầu bôi trơn dụng cụ, 50 ml</p><p>Mỡ bôi trơn cho van khóa</p><p>Kem vệ sinh mặt kính ống soi, ống 5 gr.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-06-24
3067 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT274R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 2986878 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tổ chức Kocher, 4 răng tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3068 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi thanh quản | Bộ đặt nội khí quản Hersill | 103-300-01 | Tontarra Medizintechnik GmbH | Đức | Tontarra Medizintechnik GmbH | Đức | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | Đức | Nhóm 3 |  |  | 90000000 | t | Bộ | true | 2021-03-17 | 2021-07-16 | <p><strong>Bộ đặt nội khí quán Hersill</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;+ Model: 103-300-01</p><p>&nbsp;+ Hãng sản xuất: Tontarra Medizintechnik GmbH</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;+ Xuất xứ: Đức và EU</p> | <p>-&nbsp;Tay cầm có pin: 01 – Chiếc</p><p>-&nbsp;Lưỡi MC INTOSH (3 chiếc)</p><p>-&nbsp;Hộp đựng: 01 chiếc</p> |  | <p>-&nbsp;Mã số: 103-340-00: Tay cầm có pin: 01 – Chiếc</p><p>-&nbsp;Lưỡi MC INTOSH (Fig 2-4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>+ Mã số: 103-302-02: Fig 2 (90mm): 01 – Chiếc</p><p>+ Mã số: 103-302-03: Fig 3 (110mm): 01 – Chiếc</p><p class="ql-align-justify">+ Mã số:&nbsp;014-302-04: Fig 4 (130mm): 01 – Chiếc</p><p>-&nbsp;Hộp đựng: 01 chiếc</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-03-17 | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-07-03
3069 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi dạ dày đại tràng (không có chẩn đoán ung thư sớm) | EPK-3000 | HOYA Corporation | Nhật Bản | HOYA Corporation | Nhật Bản | ["2021"] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 2950000000 | t | Hệ thống | false | 2021-05-13 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng sử dụng thăm khám đường tiêu hóa trên và dưới</p> | <ol><li>Bộ xử lý hình ảnh nội soi EPK-3000</li><li>Dây nội soi dạ dày, tá tràng EG-2790K</li><li>Dây nội soi đại tràng EC-3490FK</li></ol> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2021-05-13 | Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An | 2021-06-22
3070 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH211R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 4188295 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu&nbsp;Halsted (Mosquito), mảnh, cong, dài 200mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu Halsted-Mosquito, cong</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
3071 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn khám di động | SOLIS 60F | Famed Łódź S.A | Ba Lan | Famed Łódź S.A | Ba Lan | ["2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | Ba Lan | Nhóm null |  |  | 58800000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p style="margin-left:5.3pt;"><strong>ĐÈN KHÁM /TIỂU PHẪU DI DỘNG</strong></p> <p style="margin-left:5.3pt;"><em>Model: SOLIS 60F</em></p> <p style="margin-left:5.3pt;"><em>Nhà sản xuất: FAMED</em></p> <p style="margin-left:5.3pt;"><em>Xuất xứ: Ba Lan</em></p> <p style="margin-left:5.3pt;"><em>Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE</em></p> <p style="margin-left:5.3pt;"><em>Hàng mới 100%</em></p> | <p style="margin-left:5.3pt;"><strong><u>Cấu hình cung cấp bao gồm:</u></strong></p> <p style="margin-left:5.3pt;">Thân đèn: 01 Cái</p> <p style="margin-left:5.3pt;">Đầu đèn: 01 Cái</p> <p style="margin-left:5.3pt;">Dây nguồn: 01 Cái</p> <p>Hướng dẫn sử dụng : 01 bộ</p> | <p style="margin-left:5.3pt;"><strong><u>Cấu hình cung cấp bao gồm:</u></strong></p> <p style="margin-left:5.3pt;">Thân đèn: 01 Cái</p> <p style="margin-left:5.3pt;">Đầu đèn: 01 Cái</p> <p style="margin-left:5.3pt;">Dây nguồn: 01 Cái</p> <p style="margin-left:5.3pt;">Bộ chuyển đổi điện áp</p> <p>&nbsp;Hướng dẫn sử dụng : 01 bộ</p> | [6 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-11 | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2020-11-11
3072 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Esthetic Angled Titanium Abutment 15 degree 3mm shoulder | EATA-15-3 | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 3915000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 15&nbsp;(3 mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 15&nbsp;(3 mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 15&nbsp;(3 mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
3073 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm máu cầm tay | i-Stat Analyzer Model 300-G | Flextronics Manufacturing (Singapore) Pte Ltd | Singapore | Abbott Point of Care Inc. | Mỹ |  | Công Ty TNHH Transmedic Healthcare |  | Nhóm null |  |  | 600000000 | f | Bộ | false | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm máu cầm tay i-STAT là một thiết bị phân tích, chuẩn đoán in-vitro. Thiết bi dùng cùng với thẻ xét nghiệm sử dụng công nghệ một lần, chứa điện cực và cảm biến tạo thành xét nghiệm chuẩn đoán định lượng đối với máu toàn phần.</p><p>- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 13485</p><p>- Môi trường hoạt động của thiết bị:</p><p>+ Nhiệt độ hoạt động: từ 16°C đến 30°C đảm bảo nhiệt độ thực hiện việc xét nghiệm.</p><p>+ Nhiệt độ vận chuyển (bảo quản): từ -10°C đến 46°C.</p><p>+ Độ ẩm: 90% (tối đa) không ngưng tụ</p><p>+ Nguồn điện: sử dụng 2 pin lithium rời với nguồn 9V hoặc pin sạc</p> | <p>- Máy xét nghiệm máu cầm tay : 01 cái</p> <p>- Máy in nhiệt tích hợp: 01 Cái&nbsp;&nbsp;</p> <p>- Thiết bị ngoại kiểm (Bộ kiểm tra máy) : 01 cái&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p>- Bộ truyền tải dữ liệu : 01 cái&nbsp; &nbsp;</p> <p>- Phụ kiện đi kèm</p> <p style="margin-left:.25in;">+ Pin sạc và bộ sạc ngoài cho máy chính: 01 Bộ</p> <p style="margin-left:.25in;">+ Giấy in nhiệt dùng cho máy in nhiệt: 02 cuộn</p> <p style="margin-left:.25in;">+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công Ty TNHH Transmedic Healthcare | 2020-11-13 | Công Ty TNHH Transmedic Healthcare | 2021-05-28
3074 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp (dung tích 100 lít) | Lowtem Crystal 100 | Lowtem Co., Ltd | Hàn Quốc | Lowtem Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2850000000 | t | Cái | true | 2021-03-16 | 2021-07-16 | <p class="ql-align-justify"><strong>Nồi hấp thiệt trùng nhiệt độ thấp (dung tích 100 lít)</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: Lowtem Crystal 100</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Lowtem Co.,Ltd</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Hàn Quốc</p> | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng thiết bị: 01 chiếc</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lọ đựng chất phản ứng H2O2 (25 Chu kỳ): 04 lọ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi đựng chất chỉ thị sinh học (50 que/túi): 01 Túi</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi đựng đồ tiệt trùng (200mm x 100m): 01 cuộn</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp giấy in (6 cuộn/hộp): 01 hộp</p> |  | <p><strong>1.1&nbsp;Tính năng kĩ thuật</strong></p><p>-&nbsp;Hệ thống làm ấm và làm khô nhanh</p><p>-&nbsp;Dung dịch tiệt trùng tiện lợi và an toàn</p><p>-&nbsp;Màn hình LCD cảm ứng 7 inc, dễ dàng theo dõi thông tin chu kỳ</p><p>-&nbsp;Thời gian khởi động và chạy máy của Lowtem Crystal 100 rất nhanh (Tối đa 15 phút) sau khi bật nguồn chính, do dó mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ bằng 0 khi không làm việc hoặc qua đêm</p><p>-&nbsp;Chứa đồ trong 1 khay giỏ </p><p>-&nbsp;Hệ thống mở &amp; khóa tự động</p><p>-&nbsp;Có thể in nhiệt, in với thông tin chu kỳ thực tế.</p><p>Chức năng đăng nhập sử dụng ID và PW để bệnh viện dễ dàng quản lý.</p><p>-&nbsp;Lưu dữ liệu qua USB</p><p>-&nbsp;Hệ thống cảnh báo tự động PM</p><p><strong>1.2&nbsp;Thông số kĩ thuật </strong></p><p>-&nbsp;Chất khử trùng tiêu chuẩn: Hydrogen Peroxide, 25 chu kì/ lọ</p><p>-&nbsp;Thời gian làm việc: Chu kì nhanh 25+5 phút </p><p>-Tiêu chuẩn 35+5 phút </p><p>-&nbsp;Đặc biệt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45+5 phút</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ chu kì: 50 ± 5 ℃</p><p>-&nbsp;SAL (Mức đảm bảo vô trùng): 10-6</p><p>-&nbsp;Sản phẩm chỉ sử dụng sử dụng Oxygen và hơi nước </p><p>-&nbsp;Buồng hấp: Buồng tròn, chất liệu thép không gỉ (SUS)</p><p>-&nbsp;Kích thước: Kích thước tổng thể 680mm x1600mm x 900mm</p><p>-&nbsp;Đường kính: 420mm x 740</p><p>-&nbsp;Tổng khối lượng: 100L</p><p>-&nbsp;Trọng lượng: 250 kg </p><p>-&nbsp;Hệ điều khiển: Vi xử lý và Windows CE</p><p>-&nbsp;Thông tin chu trình, Màn hình, máy in, USB,100/10Mbs Ethernet (Lựa chọn)</p><p>-&nbsp;Chu trình PM: Tự động báo lỗi và cài đặt </p><p>-&nbsp;Nguồn điện: 110V / 220V, 50 / 60Hz, 1 pha, 3000W</p><p>-&nbsp;Yêu cầu lắp đặt: Trước: 100cm</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phía sau, bên trái, bên phải: 10cm</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vị trí: Bánh xe tích hợp cung cấp khả năng di động</p><p>-Môi trường làm việc: Nhiệt độ 5 - 40o, độ ẩm 0 - 95% không ngưng tụ.</p><p>-Máy in: Sử dụng khổ giấy Ø 60 in các thông số: Nhiệt độ, áp suất, thời gian, tổng các chu trình hàng ngày..., hiển thị các lỗi và cảnh báo</p><p>-Thông số khác: Dừng khẩn cấp (Đằng trước), đăng nhập ID nhà điều hành, tự chẩn đoán, đa ngôn ngữ, hệ thống mã hóa RFID</p><p>-Lumen: Lumen cứng, Lumen linh hoạt, Nội soi</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-03-16 | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-07-03
3075 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV075R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 7535147 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p><br></p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tự giữ Weitlaner, 3x4 răng tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3076 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH644R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1743170 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu Kocher-Ochsner, thẳng, có răng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-29
3077 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Đầu đo bề dày giác mạc dùng cho máy siêu âm mắt AB (Pachymetry probe for AB Scan) 14610-0108 | 14610-0108 | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 56500000 | t | Cái | true | 2021-05-13 | 2021-08-31 | <p>Đầu đo bề dày giác mạc dùng cho máy siêu âm mắt AB (Pachymetry probe for AB Scan)</p><p>Hãng / Nước SX: Nidek / Nhật Bản</p><p>CODE: 14610-0108</p> | <p>Đầu đo bề dày giác mạc dùng cho máy siêu âm mắt AB (Pachymetry probe for AB Scan)</p><p>Hãng / Nước SX: Nidek / Nhật Bản</p><p>CODE: 14610-0108</p> |  | <p>Đầu đo bề dày giác mạc dùng cho máy siêu âm mắt AB (Pachymetry probe for AB Scan)</p><p>Hãng / Nước SX: Nidek / Nhật Bản</p><p>CODE: 14610-0108</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-05-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-05-13
3078 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật vách ngăn | Bộ dụng cụ phẫu thuật vách ngăn | Rebstock Instrument GmbH | Đức | Rebstock Instrument GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty cổ phần vật tư và thiết bị y tế Thăng Long | Đức | Nhóm 3 |  |  | 257250000 | t | Bộ | false | 2021-05-21 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT VÁCH NGĂN</strong></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: </span>Rebstock Instruments GmbH</p><p><span style="color: black;">Nước sản xuất: Đức</span></p><p><span style="color: black;">Năm sản xuất: 2020 trở về sau</span></p><p><span style="color: black;">Hàng mới 100%</span></p> | <p><span style="color: black;">Bộ dụng cụ phẫu thuật vách ngăn gồm 51 mục/ 66 chi tiết</span></p> |  | <p><span style="color: black;">Bộ dụng cụ phẫu thuật vách ngăn gồm 51 mục/ 66 chi tiết</span></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần vật tư và thiết bị y tế Thăng Long | 2021-05-21 | Công ty cổ phần vật tư và thiết bị y tế Thăng Long | 2021-05-28
3079 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Hệ thống xét nghiệm tự động - Automation | Dimension EXL 200 | Dimension EXL 200 | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 5400000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-22 | 2021-09-30 | <p class="ql-align-justify"><strong>MÁY XÉT NGHIỆM SINH HOÁ-MIỄN DỊCH, 627 TEST/GIỜ.</strong></p><p class="ql-align-justify">Model: Dimension EXL 200</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: SIEMENS</p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ: Mỹ</p> | <p class="ql-align-justify"><strong><em>Cấu hình bao gồm:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 máy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tính tích hợp sẵn: 01 bộ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in: 01 máy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cuvette: 01 hộp.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sample cup: 1000 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hóa chất chạy thử máy: GPT, GOT, dung dịch kiểm tra mật độ quang: mỗi loại 1 hộp.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Calibrator, QC: mỗi loại 01 lọ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p>Hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa và miễn dịch hóa phát quang truy cập ngẫu nhiên</p><p>Tiêu tốn nước: tối đa 05 lít/giờ.</p><p>Khay bệnh phẩm: 60 vị trí. &nbsp;</p><p>Quản lý mẫu bệnh phẩm bằng mã vạch: Có</p><p>Loại mẫu bệnh phẩm có thể xét nghiệm: huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, dịch não tủy.</p><p>Số lượng cuvette nạp tối đa: 12,000.</p><p>Phản ứng: Ủ khí, nhiệt độ 37°C</p><p> </p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-12-22 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-04-28
3080 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu | GEM PREMIER 3500 | Instrumentation Laboratory Company | Mỹ | Instrumentation Laboratory S.p.A | Italy |  | Công ty TNHH Công nghệ Y tế Duy Anh | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 500000000 | t | Cái | true | 2021-05-07 | 2022-05-07 | <p>Là hệ thống phân tích Khí máu/điện giải/Glucose &amp;Lactate/Hematocrit</p> | <p><strong>Cấu hình kỹ thuật: </strong></p><ul><li>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Phụ kiện kỹ thuật kèm theo: dây cáp, giấy in nhiệt, đĩa CD phần mềm</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</li><li>Đầu đọc mã vạch : 1 bộ</li></ul> | <p><strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><ul><li>Là hệ thống phân tích Khí máu/điện giải/Glucose &amp;Lactate/Hematocrit</li><li>Sử dụng công nghệ cảm biến sinh học (sensors) và phần mềm quản lý chất lượng thông minh (IQM) – hệ thống đảm bảo chất lượng liên tục, tự động, thời gian thực</li><li>PAK Cartridge dùng một lần không cần bảo quản lạnh chứa tất cả các thành phần để kiểm tra bệnh nhân và không cần bảo trì</li><li>IQM Giám sát tất cả các quá trình kiểm tra trong khi vẫn liên tục cung cấp việc dò lỗi và tự sửa lỗi, 24h/ngày, 7ngày/tuần</li><li>Dễ vận hành, Màn hình cảm ứng dễ sử dụng, hiển thị menu rõ ràng, súc tích làm đơn giản hoá việc lựa chọn, tủy chỉnh các thông số và xem lại các kết quả</li><li>&nbsp;Khu vực hút mẫu lớn hơn với ánh sáng LED tạo điều kiện để lấy mẫu</li><li>Bộ quét mã vạch cho phép nhập dữ liệu nhanh</li><li>&nbsp;Kết nối GEMweb: phần mềm quản lý từ xa</li></ul><p>Loại mẫu: Máu toàn phần đã tráng heparin</p><p>Thể tích mẫu cho một lần đo: 135μl- 150μl</p><p>Thời gian đo một mẫu: 85 giây</p><p>Công nghệ đo:</p><ul><li>Đo dòng điện: pO2, Glucose, Lactate</li><li>Đo điện thế: pH, pCO2, Na+, K+, Ca++</li><li>Đo độ dẫn: Hct</li></ul><p>Cổng giao diện: 3 cổng RS-232, 1 cổng máy in nối song song, 1 cổng internet, 4 cổng USB</p> | <p><strong>Giới hạn đo khí máu:</strong></p><ul><li>pH: 6.80 - 7.80, ± 0.01</li><li>PCO2: 5 đến 115 mmHg, ± 1 mmHg</li><li>PO2: 0 đến 760 mmHg ± 1mmHg</li></ul><p><strong>Giới hạn điện giải:</strong></p><ul><li>Na+: 100 dến 200 mmol/L ± 1 mmol/L</li><li>K+: 0.1 đến 20.0 mmol/L ± 0,1 mmol/L</li><li>Ca++: 0.10 đến 5.00 mmol/L ± 0,01 mmol/L</li></ul><p><strong>Giới hạn đo chất chuyển hóa:</strong></p><ul><li>Glucose: 5 đến 500 mg/dL ± 1mg/dL</li><li>Lactate: 02 đến 15.0 mmol/L ± 0,1 mmol/L</li><li>Hematocrit: 15% đến 65% ± 1%</li></ul><p><strong>Thông số tính toán:</strong></p><ul><li>HCO3-: 3.0 đến 60.0 mmol/L ± 0.1 mmol/L</li><li>HCO3-std: 3.0 đến 60.0 mmol/L ± 0.1 mmol/L</li><li>TCO2: 3.0 đến 60.0 mmol/L ± 0.1 mmol/L</li><li>BE(B): -30.0 đến 30.0 mmol/L ± 0.1 mmol/L</li><li>BE(ecf): -30.0 đến 30.0 mmol/L ± 0.1 mmol/L</li><li>SO2C: 0 đến 100% ± 1%</li><li>Ca++: 0.10 đến 5.00 mmol/L ± 0,01 mmol/L</li></ul> | <ul><li>Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 12 tháng kể từ ngày giao hàng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Công nghệ Y tế Duy Anh | 2021-05-07 | Công ty TNHH Công nghệ Y tế Duy Anh | 2021-06-07
3081 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy thận nhân tạo | Máy rửa màng (quả) lọc | Máy rửa quả lọc thận 1 màng | COMPACT | Meditop Co.,Ltd. | Thái Lan | Meditop Co.,Ltd. | Thái Lan |  | Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành | Thái Lan | Nhóm 6 |  |  | 400000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-12-31 | <ul> <li>Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO13485</li> <li>Điện áp sử dụng: 100-240V, 50-60Hz.</li> <li>Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:</li> </ul> <ul> <li>Nhiệt độ tối đa: 15-40 độ C</li> <li>Độ ẩm tối đa: 20% - 80 %</li> </ul> | <ul> <li>Máy rửa quả lọc thận (1 màng): 01 cái</li> <li>Dây nguồn: 01 cái</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ</li> </ul> |  | <ul> <li><strong>Rửa 01 màng lọc thận </strong></li> </ul> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành | 2020-11-04 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành | 2020-11-11
3082 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH646R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2113948 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu Kocher-Ochsner, thẳng, có răng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-29
3083 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Nẹp thông minh | 8333.SO2 Orfit Classic Antibacterial, Soft Micro Perfo 450x600x2.0mm (dính) | Orfit Industries | Bỉ | Orfit Industries | Bỉ |  | Công ty TNHH Thiết bị Vật tư Y tế và Dịch vụ Kỹ thuật AD |  | Nhóm null |  |  | 4937625 | t | Miếng | true | 2021-03-30 | 2023-03-30 | <p>“Nẹp thông minh” là tên gọi thương mại, tên khoa học là</p><p>“thermoplastic” (nhựa nhiệt) dùng làm nẹp điều trị trong chấn thương chỉnh, vật lí trị liệu phục hồi chức năng.</p><p>“Nẹp thông minh” có độ co giãn cao. Rất dễ dàng uốn, nắn, kéo giãn, dính,… theo ý muốn, khi đã được kích hoạt tới nhiệt độ cần thiết, bằng máy chuyên dụng. Vật liệu này có “trí nhớ”, khi được kích hoạt có thể trở lại hình dạng ban đầu, cho phép dễ dàng sử dụng lại. Là chất liệu tích hợp sinh học, không gây dị ứng. Có tạo lỗ sẵn (hoặc không), với mật độ lỗ khác nhau tùy theo mặt thoáng cần sử dụng, cho phép tạo nẹp trên bề mặt da. Có thể được tạo thành theo dạng tấm, vải dệt kim hoặc hạt. Dễ bảo quản và chịu được nước, cho phép bệnh nhân tắm.</p><p>Tùy theo nhu cầu, có thể sử dụng biến thể với độ co giãn lớn, hoặc vừa, dễ kết dính hoặc không, khả năng quay lại hình dạng ban đầu cao hoặc vừa phải.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Vật tư Y tế và Dịch vụ Kỹ thuật AD | 2021-03-30 | Công ty TNHH Thiết bị Vật tư Y tế và Dịch vụ Kỹ thuật AD | 2021-05-19
3084 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Máy cắt đốt điện cao tần | SEG -200 | Deltronix Equipamentos Ltda | Brazil | Deltronix Equipamentos Ltda | Brazil | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | Brazil | Nhóm 6 |  |  | 133500000 | t | Chiếc | true | 2021-04-22 | 2021-10-22 | <p>SEG&nbsp;series được các chuyên gia y tế khuyến nghị là thiết bị tiên tiến nhất để thực hiện các phẫu thuật tiểu phẫu dùng trong các lĩnh vực như: Tai mũi họng, da liễu, phụ khoa, phẫu thuật tạo hình, phẫu thuật cắt trĩ, cắt bao quy đầu, cắt da dư&nbsp;thừa, sinh thiết…</p><p>Máy cũng&nbsp;phù hợp trong việc thực hành của các bác sĩ, đem lại các lát cắt mịn với độ chính xác cao và giảm thiểu tổn thương mô, cho phép thu thập mẫu vật thực hiện khám mô học.</p><p>&nbsp;</p> | <p>Bao gồm:<br /> 01 Máy chính<br /> 01 Bàn đạp chân<br /> 01 Tay dao&nbsp;<br /> 01 Cáp kết nối tẩm bản cực<br /> 02&nbsp;Điện cực cắt dẹt<br /> 02&nbsp;Điện cực đốt tròn<br /> 02&nbsp;Điện cực kim trích<br /> 05 tấm điện cực bệnh nhân sử dụng một lần</p> <p>...</p> |  | <ul> <li>Tất cả các chế độ đều được điều khiển bằng bộ vi xử lý, có màn hình hiển thị kỹ thuật số cho công suất đã chọn.</li> <li>FPA® - (FEEDBACK POWER ADJUSTMENT®) - Điều chỉnh công suất tự động phù hợp với mô trở kháng.</li> <li>Hai chế độ lưỡng cực: chính xác và tiêu chuẩn</li> <li>Hai chế độ PULSE: PPC® và UPE®</li> <li>Bốn hàm PURE, BLEND Min, BLEND Mid và BLEND Max cho cắt đơn cực với hệ số đỉnh HI, bốn với hệ số đỉnh LOW và năm cho chế độ PULSE.</li> <li>Đơn cực đông máu: DESICCATE, SPRAY (FULGURATE) và chế độ PULSE.</li> <li>Hệ thống theo dõi sức đề kháng bệnh nhân (MRPGraph®)</li> <li>Kích hoạt hoạt động bằng tay và / hoặc điều khiển bàn đạp</li> <li>Có chức năng điều khiển lưu trữ và phục hồi các cài đặt trong bộ nhớ: Trong chức năng gọi lại, tất cả các giá trị năng lượng được chọn trong bất kỳ chức năng nào được chọn, sẽ được ghi nhớ ngay lập tức, khiến cho việc quay trở lại các giá trị được chọn trước trở nên dễ dàng hơn.</li> <li>Có chức năng điều chỉnh âm lượng kích hoạt</li> <li>Hệ thống báo động và bảo vệ M.R.P. Đồ thị (với màn hình hiển thị đồ họa) cho tấm tiếp mát, với lệnh shutdown trong trường hợp thất bại. Chỉ thị trực quan chất lượng của tấm tiếp xúc kép với da của bệnh nhân thông qua 5 thanh LED (biểu đồ thanh).</li> <li>Hệ thống đền báo động và bảo vệ trong trường hợp tấm tiếp mát có vấn đề</li> <li>Công suất lớn nhất cho mỗi chế độ: 200W</li> <li>Nguồn cung cấp: 100-240VAC 50-60Hz</li> <li>Tần số hoạt động: 400Mhz</li> <li>Điện trở làm việc: 500W</li> <li>Kích thước: 28.5x40x10cm</li> <li>Khối lượng: 4.3kg</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | 2020-11-12 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | 2021-04-21
3085 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống Elisa | Hệ thống Elisa bán tự động | Hoá chất dùng cho máy Elisa | Greiner Lucosep tubes | Oxford Immunotec Limited | Anh | Oxford Immunotec Limited | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA |  | Nhóm 3 |  |  | 8800000 | t | Hộp | true | 2020-10-27 | 2023-10-27 | <p>Ống thu thập và tách tế bào bạch cầu từ máu toàn phần phục vụ cho xét nghiệm T-SPOT.TB</p> <p>Hộp 50 ống</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA | 2020-10-27 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA | 2020-11-11
3086 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm điện giải | Máy xét nghiệm điện giải | IoNEx | Jokoh Co. Ltd | Nhật Bản | Jokoh Co. Ltd | Nhật Bản | ["2021"] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 295000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-28 | 2021-12-31 | <p>Xem xét nghiệm nồng độ Na / Ka / Cl trong máu hoặc nước tiểu</p> | <ol><li>Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc</li><li>Bộ hóa chất chạy thử máy: 01 bộ</li><li>Bộ điện cực chạy thử máy: 01 bộ</li><li>Bộ tải mẫu tự động: 01 bộ</li></ol> |  | <p>Loại mẫu đo: Máu toàn phần, Huyết thanh, Huyết tương, Nước tiểu pha loãng, Dung dịch lọc máu A (Axit đậm đặc), Dung</p><p>dịch B (Bicarbonate), Dung dịch A + B Cân bằng</p><p>Thông số đo: Na. Ca. K. Cl. Ph tùy chọn điện cực</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | 2021-04-28 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | 2021-04-28
3087 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy cắt tiêu bản lạnh | Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào | CryoStar NX70 | Thermo Fisher Scientific (Shanghai) | Trung Quốc | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 2900000000 | t | Cái | true | 2021-05-13 | 2021-12-20 | <p>Thiết bị cắt mô tế bào sinh thiết khẩn cấp</p> | <p>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>Giá kẹp dao: 01</p><p>Giá kẹp mẫu: 01</p><p>Hóa chất – vật tư sử dụng ban đầu: 01 bộ</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ.</p> |  | <p>Màn hình điều khiển dạng cảm ứng</p><p>Tích hợp điều chỉnh độ cao (32-44 in / 82-112 cm)</p><p>Điều chỉnh độ chiếu sáng buồng làm việc</p><p>Lập trình chương trình khử trùng</p><p>Lập trình chương trình xả đông</p><p>Có thể tải dữ liệu về qua ngõ giao tiếp USB</p><p>Tay quay có thể khóa </p><p>Có 18 Vị trí làm lạnh (Cryobar), 1 vị trí làm lạnh nhanh</p><p>Nhiệt độ làm lạnh nhanh: -60<sup>o</sup>C</p><p>Nhiệt độ buồng: &lt;-25 ° C</p><p>Nhiệt độ giá kẹp dao: cài đặt được</p><p>Lùi mẫu cắt: 20 µm</p><p>Phạm vi độ dày lát cắt thô: 0.5-500 µm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-05-28
3088 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD025R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 425700 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 130mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3089 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV094R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 24549309 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh phẫu thuật Adson - Baby, 3x4 răng, răng nhọn vừa, có khớp</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3090 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | B3 Basic | BP B3 BASIC | Microlife Corporation | Trung Quốc | Microlife Corporation | Đài Loan |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH |  | Nhóm 5 |  |  | 1500000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p><strong>Cấu hình&nbsp; máy:</strong></p> <p>1. Máy chính: 01</p> <p>2. Bao đo tiêu chuẩn: 01</p> <p>3. Pin AA: 04</p> <p>4. Hướng dẫn sử dụng: 01</p> <p>5. Túi đựng: 01</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | 2020-11-11 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | 2020-11-11
3091 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Kính hiển vi | Kính hiển vi 2 mắt | Kính hiển vi 2 mắt | LB-210 | Labomed Inc. | Mỹ | Labomed Inc. | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 36000000 | t | Bộ | false | 2021-05-13 | 2021-12-31 | <p>KÍNH HIỂN VI HAI MẮT. </p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM | 2021-05-13 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM | 2021-05-13
3092 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | B105 | Critikon de Mexico S. de R.L. de C.V. | Mexico | GE Medical Systems Information Technologies Inc. | Mỹ |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Mexico | Nhóm 2 |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-30 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-04-28 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-04-28
3093 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy gây mê | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê có bộ trộn khí điện tử và huy động phế nang | Avance CS2 | Datex-Ohmeda, Inc. | Mỹ | Datex-Ohmeda, Inc. | Mỹ |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 2100000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-30 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-04-28 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-04-28
3094 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV254R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 24983062 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tự giữ dùng trong phẫu thuật cột sống, gập góc, 6 x 6 răng, nhọn, có khóa cài</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3095 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV997R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 9344761 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh da và sản khoa Gelpi, 1 x 1 răng, nhọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3096 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu thuật | BJ103R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 3899410 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp phẫu thuật Gemini gập góc</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-29
3097 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD539R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 619200 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp mô, thẳng, cỡ trung bình, ngàm có răng (1x2), dài 160mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Nhíp phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3098 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM012R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 4704853 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim Halsey, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-29
3099 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm máu cầm tay | i-Stat Analyzer Model 300-G | Flextronics Manufacturing (Singapore) Pte. Ltd | Singapore | Abbott Point of Care Inc. | Mỹ |  | Công Ty TNHH Transmedic Healthcare |  | Nhóm null |  |  | 600000000 | t | Bộ | false | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm máu cầm tay i-STAT là một thiết bị phân tích, chuẩn đoán in-vitro. Thiết bi dùng cùng với thẻ xét nghiệm sử dụng công nghệ một lần, chứa điện cực và cảm biến tạo thành xét nghiệm chuẩn đoán định lượng đối với máu toàn phần.</p><p>- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 13485</p><p>- Môi trường hoạt động của thiết bị:</p><p>+ Nhiệt độ hoạt động: từ 16°C đến 30°C đảm bảo nhiệt độ thực hiện việc xét nghiệm.</p><p>+ Nhiệt độ vận chuyển (bảo quản): từ -10°C đến 46°C.</p><p>+ Độ ẩm: 90% (tối đa) không ngưng tụ</p><p>+ Nguồn điện: sử dụng 2 pin lithium rời với nguồn 9V hoặc pin sạc</p> | <p>- Máy xét nghiệm máu cầm tay : 01 cái</p> <p>- Máy in nhiệt tích hợp: 01 Cái&nbsp;&nbsp;</p> <p>- Thiết bị ngoại kiểm (Bộ kiểm tra máy) : 01 cái&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p>- Bộ truyền tải dữ liệu : 01 cái&nbsp; &nbsp;</p> <p>- Phụ kiện đi kèm</p> <p style="margin-left:.25in;">+ Pin sạc và bộ sạc ngoài cho máy chính: 01 Bộ</p> <p style="margin-left:.25in;">+ Giấy in nhiệt dùng cho máy in nhiệt: 02 cuộn</p> <p style="margin-left:.25in;">+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công Ty TNHH Transmedic Healthcare | 2021-05-28 | Công Ty TNHH Transmedic Healthcare | 2021-05-28
3100 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ công nghệ LED treo trần 2 chóa 160.000 lux + 160.000 lux, có camera | Chromophare F628/F628 | Berchtold GmbH & Co. KG | Đức | Berchtold GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-20 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-04-28 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-04-28
3101 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI CHUYÊN KHOA SẢN PHỤ KHOA | BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI KARL STORZ | Karl Storz SE & Co. KG | Séc,Đức,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 562775000 | t | Bộ | true | 2021-06-24 | 2021-12-31 | <p>Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi dùng trong sản phụ khoa</p> | <p>Ống soi quang học HOPKINS® 30°, 4 mm, 30 cm</p><p>Dây dẫn sáng bằng sợi quang, 230cm, đường kính 3.5 mm</p><p>Tay cắt dùng trong sản khoa</p><p>Vỏ ngoài ống soi cắt đoạn, 26 Fr.</p><p>Nòng trong đầu tù</p><p>Điện cực cắt hình vòng, 26 Fr.</p><p>Điện cực đốt cầm máu, 26 Fr.</p><p>Điện cực đốt cầm máu, 26 Fr.</p><p>Dây nối cao tần đơn cực, 300 cm</p><p>Vỏ ngoài thăm khám, đường kính 5.1 mm</p><p>Que thăm dò, có đánh dấu cm</p><p>Bộ Ống thông buồng tử cung COHEN</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa dùng tiệt trùng</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa, 520x250x145mm</p><p><br></p> |  | <p>Ống soi quang học HOPKINS® 30°, 4 mm, 30 cm</p><p>Dây dẫn sáng bằng sợi quang, 230cm, đường kính 3.5 mm</p><p>Tay cắt dùng trong sản khoa</p><p>Vỏ ngoài ống soi cắt đoạn, 26 Fr.</p><p>Nòng trong đầu tù</p><p>Điện cực cắt hình vòng, 26 Fr.</p><p>Điện cực đốt cầm máu, 26 Fr.</p><p>Điện cực đốt cầm máu, 26 Fr.</p><p>Dây nối cao tần đơn cực, 300 cm</p><p>Vỏ ngoài thăm khám, đường kính 5.1 mm</p><p>Que thăm dò, có đánh dấu cm</p><p>Bộ Ống thông buồng tử cung COHEN</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa dùng tiệt trùng</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa, 520x250x145mm</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-06-24
3102 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BW001R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 53579192 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Khung banh cột sống lưng Caspar</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3103 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD553R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | B.Braun Medical Co., Ltd | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 497700 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp mô,&nbsp;ngàm có răng 1x2, dài 115mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Nhíp phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3104 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Nẹp thông minh | 8934N.1, Orfit Eco Precut, 450 x 600 x 3.2, non perfo | Orfit Industries | Bỉ | Orfit Industries | Bỉ |  | Công ty TNHH Thiết bị Vật tư Y tế và Dịch vụ Kỹ thuật AD |  | Nhóm null |  |  | 2425500 | t | Cái | true | 2021-03-31 | 2023-03-31 | <p>“Nẹp thông minh” là tên gọi thương mại, tên khoa học là</p><p>“thermoplastic” (nhựa nhiệt) dùng làm nẹp điều trị trong chấn thương chỉnh, vật lí trị liệu phục hồi chức năng.</p><p>“Nẹp thông minh” có độ co giãn cao. Rất dễ dàng uốn, nắn, kéo giãn, dính,…theo ý muốn, khi đã được kích hoạt tới nhiệt độ cần thiết, bằng máy chuyên dụng. Vật liệu này có “trí nhớ”, khi được kích hoạt có thể trở lại hình dạng ban đầu, cho phép dễ dàng sử dụng lại. Là chất liệu tích hợp sinh học, không gây dị ứng. Có tạo lỗ sẵn (hoặc không), với mật độ lỗ khác nhau tùy theo mặt thoáng cần sử dụng, cho phép tạo nẹp trên bề mặt da. Có thể được tạo thành theo dạng tấm, vải dệt kim hoặc hạt. Dễ bảo quản và chịu được nước, cho phép bệnh nhân tắm.</p><p>Tùy theo nhu cầu, có thể sử dụng biến thể với độ co giãn lớn, hoặc vừa, dễ kết dính hoặc không, khả năng quay lại hình dạng ban đầu cao hoặc vừa phải.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Vật tư Y tế và Dịch vụ Kỹ thuật AD | 2021-03-31 | Công ty TNHH Thiết bị Vật tư Y tế và Dịch vụ Kỹ thuật AD | 2021-05-19
3105 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi khí phế quản | Ống nội soi khí phế quản ống mềm video | EB-530S | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 840000000 | t | Bộ | false | 2021-05-13 | 2022-03-18 | <p>Ống soi khí phế quản ống mềm video là ống soi sử dụng cảm biến thu hình công nghệ CMOS Megapixel cho phép tạo hình ảnh độ nét cao và phù hợp với môi trường có độ nhiễu ảnh tương đối thấp, kết hợp cùng bộ xử lý và nguồn sáng nội soi cho phép hiển thị giao diện hình ảnh Full HD cao cấp.</p> | <p>-Ống nội soi khí phế quản ống mềm video EB-530S</p><p>-Kìm sinh thiết</p> |  | <p>Model: EB-530S</p><p>• Trường quan sát : 120o&nbsp;</p><p>• Phạm vi quan sát : 3 tới 100 mm</p><p>• Đường kính đầu ống soi (mm) : 4.9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>• Đường kính thân ống soi (mm) : 4.9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>• Đường kính kênh sinh thiết (mm) : 2.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>• Khả năng uốn cong: Lên 180 độ/Xuống 130 độ</p><p>• Chiều dài làm việc: 600 mm.</p><p>• Tổng chiều dài : 870 mm.</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-11 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-13
3106 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM036R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 5764076 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim De Bakey, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-29
3107 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi khí phế quản | Ống nội soi khí phế quản ống mềm video | EB-530T | Fujifilm Corporation | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 840000000 | t | Bộ | false | 2021-05-13 | 2022-03-18 | <p>Ống soi khí phế quản ống mềm video là ống soi sử dụng cảm biến thu hình công nghệ CMOS Megapixel cho phép tạo hình ảnh độ nét cao và phù hợp với môi trường có độ nhiễu ảnh tương đối thấp, kết hợp cùng bộ xử lý và nguồn sáng nội soi cho phép hiển thị giao diện hình ảnh Full HD cao cấp.</p> | <p>-Ống nội soi khí phế quản ống mềm video EB-530T</p><p>-Kìm sinh thiết</p> |  | <p>Model: EB-530T</p><p>• Trường quan sát : 120độ</p><p>• Phạm vi quan sát : 3 tới 100 mm</p><p>• Đường kính đầu ống soi (mm) : 5.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>• Đường kính thân ống soi (mm) : 5.9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>• Đường kính kênh sinh thiết (mm) : 2.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>• Khả năng uốn cong : Lên 180 độ/Xuống 130độ</p><p>• Chiều dài làm việc: 600 mm.</p><p>• Tổng chiều dài : 870 mm.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-11 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-05-13
3108 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng nhanh | Statim 5000 | SciCan Ltd | Canada | SciCan Ltd | Canada | ["2020","2021"] | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long |  | Nhóm 3 |  |  | 260000000 | t | Cái | true | 2021-06-07 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY HẤP TIỆT TRÙNG NHANH</strong></p><p>Model: STATIM 5000</p><p>Hãng sản xuất: Scican</p><p>Nước sản xuất: Canada</p><p><strong>Cấu hình bao gồm:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;khay hấp</p><p>-&nbsp;&nbsp;bình chứa nước thải</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dây nguồn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng</p><p><strong>Yêu cầu kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian hấp tiệt trùng không bọc: 9 phút&nbsp;ở 135 độ C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian hấp tiệt trùng có bọc: 17,5 phút ở 135 độ C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian hấp tiệt trùng hấp cao su/ nhựa : 23 phút ở 121 độ C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian hấp tiệt trùng&nbsp;hấp dụng cụ dày : 11,5 phút&nbsp;ở 135 độ C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động dừng hoạt động nếu có sự cố</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị thông báo lỗi trên màn hình nếu xảy ra sự cố</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thông tạo hơi nước cung câp nhiệt độ ổn định và loại trừ không khí</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Làm nóng và nguội nhanh giúp tránh sự hư hỏng do nhiệt độ cho các dụng cụ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có nhiều chương trình hấp: không bọc, có bọc, hấp cao su/ nhựa, hấp dụng cụ dày</p><p><strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích cỡ máy:Khoảng 55,5cm x 41,5cm x 19cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích cỡ ngăn trong: Khoảng 38 cm x 180 cm x 7,5 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu lượng không có nước: Khoảng 4 lít nước cho gần 40 chu trình</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng không có nước: Khoảng 33 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng:220-240V, 50 Hz, 1300W</p> | <p> <strong>MÁY HẤP TIỆT TRÙNG NHANH</strong></p><p>Model: STATIM 5000</p><p>Hãng sản xuất: Scican</p><p>Nước sản xuất: Canada </p><p> <strong>Cấu hình bao gồm:</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;máy chính</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;khay hấp</p><p> -&nbsp;&nbsp; bình chứa nước thải</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dây nguồn</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng </p><p> <strong>Yêu cầu kỹ thuật:</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian hấp tiệt trùng không bọc: 9 phút&nbsp;ở 135 độ C</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian hấp tiệt trùng có bọc: 17,5 phút ở 135 độ C</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian hấp tiệt trùng hấp cao su/ nhựa : 23 phút ở 121 độ C</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian hấp tiệt trùng&nbsp;hấp dụng cụ dày : 11,5 phút&nbsp;ở 135 độ C</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động dừng hoạt động nếu có sự cố</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị thông báo lỗi trên màn hình nếu xảy ra sự cố</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thông tạo hơi nước cung câp nhiệt độ ổn định và loại trừ không khí</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Làm nóng và nguội nhanh giúp tránh sự hư hỏng do nhiệt độ cho các dụng cụ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có nhiều chương trình hấp: không bọc, có bọc, hấp cao su/ nhựa, hấp dụng cụ dày</p><p> <strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích cỡ máy:Khoảng 55,5cm x 41,5cm x 19cm</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích cỡ ngăn trong: Khoảng 38 cm x 180 cm x 7,5 cm</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu lượng không có nước: Khoảng 4 lít nước cho gần 40 chu trình</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng không có nước: Khoảng 33 kg</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng:220-240V, 50 Hz, 1300W</p> |  | <p> <strong>MÁY HẤP TIỆT TRÙNG NHANH</strong></p><p>Model: STATIM 5000</p><p>Hãng sản xuất: Scican</p><p>Nước sản xuất: Canada </p><p> <strong>Cấu hình bao gồm:</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;máy chính</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;khay hấp</p><p> -&nbsp;&nbsp; bình chứa nước thải</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dây nguồn</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng </p><p> <strong>Yêu cầu kỹ thuật:</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian hấp tiệt trùng không bọc: 9 phút&nbsp;ở 135 độ C</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian hấp tiệt trùng có bọc: 17,5 phút ở 135 độ C</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian hấp tiệt trùng hấp cao su/ nhựa : 23 phút ở 121 độ C</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian hấp tiệt trùng&nbsp;hấp dụng cụ dày : 11,5 phút&nbsp;ở 135 độ C</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động dừng hoạt động nếu có sự cố</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị thông báo lỗi trên màn hình nếu xảy ra sự cố</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thông tạo hơi nước cung câp nhiệt độ ổn định và loại trừ không khí</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Làm nóng và nguội nhanh giúp tránh sự hư hỏng do nhiệt độ cho các dụng cụ</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có nhiều chương trình hấp: không bọc, có bọc, hấp cao su/ nhựa, hấp dụng cụ dày</p><p> <strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích cỡ máy:Khoảng 55,5cm x 41,5cm x 19cm</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích cỡ ngăn trong: Khoảng 38 cm x 180 cm x 7,5 cm</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu lượng không có nước: Khoảng 4 lít nước cho gần 40 chu trình</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng không có nước: Khoảng 33 kg</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng lượng:220-240V, 50 Hz, 1300W</p> | [5 empty] | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | 2021-06-07 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | 2021-06-07
3109 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy đông máu | Ceveron four | Ceveron four | Technoclone Herstellung von Diagnostika und Arzneimitteln GmbH | Áo | Technoclone Herstellung von Diagnostika und Arzneimitteln GmbH | Áo | ["2019"] | Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài | Áo | Nhóm null |  |  | 175000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p>Máy, và bộ phụ tùng chuẩn kèm theo</p> | <p>Máy chính, dây nguồn, cầu chì,&nbsp;</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài | 2020-11-11 | Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài | 2020-11-11
3110 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy massage -M | PN32M | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 6820000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>Máy massage -M</p> | <p>- Khung sắt sơn tĩnh điện,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Khối lượng: 21 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT :88x39x105 cm(+/- sai số 5%)</p> |  | <p>Máy massage -M</p><p>- Khung sắt sơn tĩnh điện,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Khối lượng: 21 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT :88x39x105 cm(+/- sai số 5%),massage các vùng cơ ở lưng ,mông,bụng ,eo,vai,tay,đùi,bàn chân,nhất là làm tan mở bụng ...</p><p>- Giảm đau ,thư giãn cơ , gia tăng tuần hòan , kích thích tan mở bụng</p><p>- Nhà SX: Phana&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
3111 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BW010R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 9175931 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ lắp lưỡi banh cột sống Caspar</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3112 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM025R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 6491226 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-29
3113 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD561R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 761400 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 200mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Nhíp phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3114 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Khay hấp Statim 5000 loại dài | 01-104104 | SciCan Ltd | Canada | SciCan Ltd | Canada | ["2020","2021"] | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | Canada | Nhóm 3 |  |  | 70000000 | t | Cái | true | 2021-06-07 | 2021-12-31 | <p> <strong>Khay hấp Statim 5000 loại dài</strong></p><p><strong>Mã hàng:</strong> 01-104104</p><p><strong>Hãng sản xuất:</strong> Scican</p><p><strong>Nước sản xuất:</strong> Canada</p><p> </p> | <p> <strong>Khay hấp Statim 5000 loại dài</strong></p><p><strong>Mã hàng:</strong> 01-104104</p><p><strong>Hãng sản xuất:</strong> Scican</p><p><strong>Nước sản xuất:</strong> Canada</p><p> </p> |  | <p> <strong>Khay hấp Statim 5000 loại dài</strong></p><p><strong>Mã hàng:</strong> 01-104104</p><p><strong>Hãng sản xuất:</strong> Scican</p><p><strong>Nước sản xuất:</strong> Canada</p><p> </p> | [5 empty] | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | 2021-06-07 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | 2021-06-07
3115 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | TH.A GEL | TH.A GEL | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG |  | Nhóm 5 |  |  | 1260000 | t | Can | false | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><span style="color: black;">- Tác dụng: Sát khuẩn nhanh bề mặt dụng cụ thiết bị y tế trong các cơ sở y tế. Diệt được các vi sinh vật </span><em style="color: black;">Staphylococcus aureus, Preudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Mycobacterium tuberculosis, Candida albicans, Bacillus subtilis</em><span style="color: black;"> sau 1 phút tiếp xúc.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Lấy khăn sạch thấm ướt TH.A gel vừa đủ ẩm khăn , xoa khăn ẩm lên bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch gel thấm đều trên bề mặt cần sát khuẩn. để bề mặt </span></p><p><span style="color: black;">dụng cụ thiết bị y tế tự khô, không lau khô và không phải rửa lại bằng nước (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây). </span></p> | <p> <span style="color: black;">- Thành phần: Ethanol 77% (v/v), isopropyl alcohol 2.2% (v/v) và các phụ gia vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Không màu</li><li>dạng gel</li><li>Dung tích 5 Lít</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-07-09
3116 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM065R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 4229690 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim Hegar-Mayo, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-29
3117 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 3D/4D CAO CẤP(5 đầu dò + lựa chọn thêm cấu hình nâng cao kèm theo) | E-CUBE 12 | Alpinion Medical Systems Co.,ltd | Hàn Quốc | Alpinion Medical Systems Co.,ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 3000000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-18 | 2021-07-18 | <p>- Model: E-CUBE 12</p><p>-Hãng sản xuất: ALPINION</p><p>-Xuất xứ: Hàn Quốc</p> | <p>- Máy chính </p><p>- Màn hình hiển thị</p><p>- Màn hình cảm ứng</p><p>- Đầu dò 3D/4D Convex</p><p>- Đầu dò 2D Convex mật độ cao</p><p>- Đầu dò 2D Linear </p><p>- Đầu dò 2D vaginal</p><p>- Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim)</p><p>- Chương trình siêu âm 2D, 3D,4D</p><p>- Chương trình Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng</p><p>- Chương trình siêu âm tim</p><p>- Chương trình Doppler liên tục (CW)</p><p>- Gói thước đo tim</p><p>- Gói Doppler mô (TDI)</p><p>- Chương trình tự động đo độ mờ da gáy (Auto NT)</p><p>- Thiết bị lầm ấm gel siêu âm</p><p>- Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh toàn phần ( Full SRI)</p><p>- Công nghệ hình ảnh Spatial Compounding</p><p>- Công nghệ hình ảnh Live HQ™</p> | <p>Tùy chọn nâng cao</p><p>1. Đầu dò 3D vaginal</p><p>2. Đầu dò 2D vaginal</p><p>3. Đầu dò 2D Convex mật độ cao</p><p>4. Đầu dò 3D/4D Convex</p><p>5. Chương trình siêu âm đàn hồi mô (Elastography)</p><p>6. Chương trình siêu âm toàn cảnh Panoramic</p><p>7. Chương trình kết nối DICOM</p><p>8. Gói Doppler mô (TDI)</p><p>9. Chương trình đo độ dày thành mạch (Auto IMT)</p><p>10. Chương trình tự động đo độ mờ da gáy (Auto NT)</p><p>11. Thiết bị làm ấm gel siêu âm</p><p>12. Chương trình siêu âm sức căng cơ tim CUBE Strain™</p><p>13. Chương trình siêu âm tim gắng sức Stress Echo</p><p>14. Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh toàn phần Full SRI</p><p>15. Công nghệ hình ảnh Spatial Compouding</p><p>16. Công nghệ hình ảnh Live HQ™</p> | <p><strong>- </strong>Hệ thống máy chính E-CUBE 12</p><p>- Màn hình LED 21.5 inch</p><p>- Màn hình điều khiển cảm ứng LED 10.4 inch</p><p>- 04 cổng cắm đầu dò hoạt động</p><p>- Hệ thống quản lí dữ liệu siêu âm E-View™</p><p>&nbsp;- Chương trình tính toán thước đo siêu âm cơ bản, sản khoa, phụ khoa, mạch máu, tuyến vú, tuyến giáp, cơ xương khớp, siêu âm tim</p><p>- Hình ảnh hòa âm mô Harmonic, đảo ngược xung hài hòa, Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler liên tục</p><p>- Gói Doppler mô (TDI)</p><p>- Chương trình tự động đo độ mờ da gáy (Auto NT)</p><p>- Thiết bị lầm ấm gel siêu âm</p><p>- Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh toàn phần ( Full SRI)</p><p>- Công nghệ hình ảnh Spatial Compounding</p><p>- Công nghệ hình ảnh Live HQ™</p><p>- Ổ cứng SSD 120 Gb và HDD 1 Tb</p><p>- Ổ đĩa DVD</p><p>- Phụ kiện chuẩn</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2021-06-18 | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2021-06-18
3118 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC | BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI KARL STORZ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức,Thụy Sĩ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 690179000 | t | Bộ | true | 2021-06-24 | 2021-12-31 | <p>Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi lồng ngực (bộ cơ bản)</p> | <p>Ống soi HOPKINS RUBINA 0°, NIR/ICG, đường kính 10 mm</p><p>Kẹp phẫu tích nhu mô loại CLICKLINE</p><p>Kẹp phẫu tích Phổi loại CLICKLINE</p><p>Kẹp phẫu tích khối u nhỏ trong Phổi CLICKLINE</p><p>Trocar, loại mềm, cỡ 6 mm</p><p>Trocar, loại mềm, cỡ 11 mm</p><p>Vỏ ngoài trocar nhựa, 5 cái</p><p>Vỏ ngoài trocar nhựa, 5 cái</p><p>Ống hút và tưới dịch</p><p>Ống bơm hút dịch</p><p>Tay cầm, có khóa 2 chiều</p><p>Ruột kẹp loại CLICKLINE</p><p>Điện cực phẫu tích và đốt cầm máu đơn cực</p><p>Ruột kẹp loại CLICKLINE</p><p>Điện cực phẫu tích và đốt cầm máu đơn cực</p><p>Tay cầm có van Trumpet</p><p>Cây đẩy chỉ và bắt chỉ</p><p>Ruột Kềm gắp clip dùng cho clip của Ethicon</p> |  | <p>Ống soi HOPKINS RUBINA 0°, NIR/ICG, đường kính 10 mm</p><p>Kẹp phẫu tích nhu mô loại CLICKLINE</p><p>Kẹp phẫu tích Phổi loại CLICKLINE</p><p>Kẹp phẫu tích khối u nhỏ trong Phổi CLICKLINE</p><p>Trocar, loại mềm, cỡ 6 mm</p><p>Trocar, loại mềm, cỡ 11 mm</p><p>Vỏ ngoài trocar nhựa, 5 cái</p><p>Vỏ ngoài trocar nhựa, 5 cái</p><p>Ống hút và tưới dịch</p><p>Ống bơm hút dịch</p><p>Tay cầm, có khóa 2 chiều</p><p>Ruột kẹp loại CLICKLINE</p><p>Điện cực phẫu tích và đốt cầm máu đơn cực</p><p>Ruột kẹp loại CLICKLINE</p><p>Điện cực phẫu tích và đốt cầm máu đơn cực</p><p>Tay cầm có van Trumpet</p><p>Cây đẩy chỉ và bắt chỉ</p><p>Ruột Kềm gắp clip dùng cho clip của Ethicon</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-06-24
3119 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Lưỡi banh cột sống lưng | BW022T | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 9237583 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Lưỡi banh cột sống lưng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3120 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM066R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 4522176 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim Hegar-Mayo, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-29
3121 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng bằng hơi nước (sấy khô tự động) | TC-600A | Yilien Medical. Co., Ltd. | Đài Loan | Yilien Medical. Co., Ltd. | Đài Loan |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-22 | 2022-02-22 | <p class="ql-align-center">Model: TC-600A </p><p class="ql-align-center">Hãng sản xuất: Yi Lien Medical – Đài Loan</p><p class="ql-align-center">Xuất xứ: Đài Loan</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính dung tích buồng hấp 283 lít với chế độ sấy khô tự động: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nồi hơi đi kèm: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay để dụng cụ: 01 bộ</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2021-03-22 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2021-03-22
3122 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính trong tai dành cho người lớn 8 kênh | PROMPT ITC | Signia | Singapore | Sivantos Pte Ltd. | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 12500000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người lớn, điếc dốc, điếc chọn lọc tần số</p> | <p>Máy chính: 1 cái</p> <p>Hộp đựng máy: 1 cái</p> <p>&nbsp;</p> |  | <p>'- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số kênh : 8; Công suất : 75/138 dB<br /> - Hiệu chỉnh dễ dàng bằng phần mềm theo thính lực đồ<br /> - Công nghệ ngắt tiếng rú (Feedback cancellation); Có 3 chương trình nghe<br /> - Công nghệ nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động; Định hướng âm thanh<br /> - Phù hợp với đối tượng có mức độ nghe kém từ trung bình đến nặng</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-03 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11
3123 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Lưỡi banh cột sống lưng | BW023T | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 9237583 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Lưỡi banh cột sống lưng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3124 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Hệ thống CAD/CAM | Máy Laser điều trị nha khoa LightWalker AT S M021-5AF/1 S | LightWalker AT S M021-5AF/1 S | Fotona d.o.o | Slovenia | Fotona d.o.o | Slovenia |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 2902811000 | t | Chiếc | true | 2021-05-13 | 2021-08-13 | <p>Máy Laser điều trị nha khoa LightWalker AT S M021-5AF/1 S</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-05-13
3125 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm tiền liệt tuyến 2 đầu dò | bkSpecto | BK Medical | Mỹ | BK Medical | Đan Mạch | ["2021"] | Công tyTNHH Công nghệ AMC | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 3000000000 | t | Hệ thống | false | 2021-04-28 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG SIÊU ÂM BKSPECTO</strong></p><p class="ql-align-center">HÃNG SẢN XUẤT: BK MEDICAL APS - ĐAN MẠCH và BK Medical – Mỹ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-center">TIÊU CHUẨN: ISO 13485, FDA, CE</p><p class="ql-align-justify">BKSpecto là một hệ thống siêu âm mạnh mẽ được kết riêng cho các ứng dụng liên quan đến tiết niệu (ổ bụng, tiền liệt tuyến, phần nông nhỏ) với chất lượng hình ảnh vượt trội và rất cơ động.</p><p class="ql-align-justify"><strong><em>Chất lượng hình ảnh tuyệt hảo</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mode Autogain, hệ thống tự động điều chỉnh để có hình ảnh tối ưu nhất mà không cần điều chỉnh.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình mở rộng với độ phân giải rất cao, cho phép xoay màn hình để hiển thị hình ảnh theo chiều ngang, dọc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải doppler cực cao.</p><p class="ql-align-justify"><strong><em>Qui trình làm việc nhanh chóng và dễ dàng</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng hoàn toàn bằng kính với những khoảng hõm tương ứng với vị trí các phím thông thường, thiết kế hoàn toàn kín nên rất dễ sử dụng và vệ sinh.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện True-sense cho khả năng điều hướng trên giao diện không cần quan sát, giúp bác sĩ chỉ cần tập trung vào hình ảnh siêu âm.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế nhỏ gọn nên phù hợp với mọi không gian làm việc.</p><p class="ql-align-justify"><strong><em>Các đầu dò được thiết kế chuyên biệt</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống có 3 cổng cắm đầu dò.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hầu hết các đầu dò đều có thể tiệt trùng được.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nút thông minh tích hợp trên đầu dò giúp kích hoạt đầu dò dễ dàng.</p><p><br></p> | <p>Cấu hình cơ bản bao gồm:</p><ol><li>Máy chính</li></ol><ul><li>Màn hình TFT 19" có xoay ngang, dọc</li><li>3 cổng cắm đầu dò</li><li>Giao diện cảm ứng công nghệ Tru-Sense</li><li>Phản hồi xúc giác</li><li>Gain tự động</li></ul><p>Đầu dò Convex 6C2</p><ul><li>Dải tần: 6 - 2 Mhz</li></ul><p>Đầu dò tiền liệt tuyến 3 mặt phẳng E14C4t</p><ul><li>Dải tần; 14 - 4 Mhz</li></ul> | [7 empty] | Công tyTNHH Công nghệ AMC | 2021-04-28 | Công tyTNHH Công nghệ AMC | 2021-04-28
3126 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung tập bò cho trẻ khuyết tật | PN82 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1040000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>Khung tập bò cho trẻ khuyết tật</p> | <p>- KT:50x40x30 cm; Mặt nệm: 40x20cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Khung sườn inox - có 4 bánh xe&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p>Khung tập bò cho trẻ khuyết tật</p><p>- KT:50x40x30 cm; Mặt nệm: 40x20cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Khung sườn inox - có 4 bánh xe&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>* Đặt trẻ nằm sấp trên tấm đệm nâng đỡ , tay và chân tự do cử động tập trường&nbsp;người về phía trước hoặc có thêm sự&nbsp;trợ giúp của người thân&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
3127 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Cây móc nhỏ | BW028T | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 10162257 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Cây móc nhỏ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3128 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD563R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | B.Braun Medical Co., Ltd | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1313100 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp mô, loại chuẩn, thẳng, ngàm chuẩn, có răng (1x2), dài 300mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Nhíp phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3129 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM067R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 4812854 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim Hegar-Mayo, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-29
3130 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD670R | B.Braun Medical Co., Ltd | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 761400 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp mô Waugh, mảnh, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 180mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Nhíp phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3131 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | Máy đo nhĩ lượng | aScreen | Neurosoft Ltd. | Nga | Neurosoft Ltd. | Nga |  | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Nga | Nhóm 6 |  |  | 302000000 | t | Bộ | true | 2021-05-19 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị nhỏ gọn nhất trên thế giới, nhưng vẫn có chức năng mạnh mẽ. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thu nhận tín hiệu OAE nhanh và chính xác. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết quả được in được trên máy in xách tay hoặc máy in laser. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bài test dễ tùy chỉnh. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tương thích với Android</span></p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính aScreen </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03 Đầu dò OAE-05 dự phòng </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ đầu tai nghe ( dùng cho trẻ em, sơ sinh )</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ điện thoại + dây sạc</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bịch Chỉ nha khoa </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy in Bluetooth cầm tay </span></p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">01 Cái túi đựng máy</span></p> |  | <p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ đo TEOAE: </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;+&nbsp;Khoảng tần số đầu dò OAE: 500-5000 Hz. </span></p><p><span style="color: black;">+ Cường độ kích thích: 30-90 dB SPL. </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;+ Phổ kích thích phẳng : </span></p><p><span style="color: black;">+ Dải tần số 1-4 kHz : không lớn hơn 6 dB. </span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;Dải tần số 0.5- 5 kHz: không lớn hơn 15dB. </span></p><p><span style="color: black;">+ Độ nhiễu vào ở tần số 500-5000 Hz: không lớn hơn 15dB. </span></p><p><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ đo DPOAE: </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;+ Khoảng tần số: 0.5- 12 kHz. </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;+ Cường độ kích thích: 0-70 dB SPL. </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;+ Điều biến intermodulation bậc 3 kích thích: không lớn hơn -80 dB. </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;+ Tự động phân tích kết quả. </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;+ Chỉ thị chất lượng tín hiệu đầu dò. </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;+ Số bài test được lưu trong bộ nhớ điện thoại &gt; 10000. </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;+ Số bệnh nhân được lưu trong bộ nhớ điện thoại &gt; 10000. </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;+ Chế độ thu nhận OAE tiêu thụ điện năng thiế bị: 350mW. </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;+ Thời gian vận hành khi pin sạc đầy: hơn 10 giờ. </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;+ Tương tác kết nối: Bluetooth/ USB. </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;+ Điện áp cung cấp cho thiết bị (từ điện thoại) : 5V. </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;+ Khối lượng: không lớn hơn 0,07 kg. </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;+ Tổng khối lượng (đủ phụ kiện): không lớn hơn 1 kg. </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;+ Độ an toàn: BF. </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;+ Bảo vệ shock điện : với nguồn cấp điện trong. </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;+ Kích thước: (60x42x16) ± 1mm.</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-05-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-05-19
3132 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CÔNG NGHỆ PHÁT HUỲNH QUANG THẾ HỆ MỚI CHUẨN 4K & LED | Hệ thống phẫu thuật nội soi Karl Storz | Karl Storz SE & Co. KG | Đức,Nhật Bản,Thụy Sĩ,Mỹ,Việt Nam | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 4687500000 | t | Bộ | true | 2021-06-24 | 2021-12-31 | <p>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CÔNG NGHỆ PHÁT HUỲNH QUANG THẾ HỆ MỚI CHUẨN 4K &amp; LED</p><p><br></p> | <p>Hộp xử lý hình ảnh IMAGE1 S CONNECT II</p><p>Mô-đun liên kết IMAGE1 S 4U-LINK</p><p>Đầu camera IMAGE1 S 4U Rubina, OPAL1® NIR/ICG</p><p>Màn hình 4K 31"</p><p>Chân đế màn hình&nbsp;</p><p>Nguồn sáng lạnh Power LED Rubina, OPAL1® NIR/ICG</p><p>Bàn đạp đơn, 1 trạng thái</p><p>Bộ bơm khí CO2 model ENDOFLATOR® 40 SCB</p><p>Lọc đầu vào áp lực cao</p><p>Dây bơm khí</p><p>Máy cắt đốt điện cao tần</p><p>Dây nối cao tần đơn cực, 300 cm</p><p>Dây nối cao tần lưỡng cực, 300 cm</p><p>Xe đặt máy nội soi</p> |  | <p>Hộp xử lý hình ảnh IMAGE1 S CONNECT II</p><p>Mô-đun liên kết IMAGE1 S 4U-LINK</p><p>Đầu camera IMAGE1 S 4U Rubina, OPAL1® NIR/ICG</p><p>Màn hình 4K 31"</p><p>Chân đế màn hình&nbsp;</p><p>Nguồn sáng lạnh Power LED Rubina, OPAL1® NIR/ICG</p><p>Bàn đạp đơn, 1 trạng thái</p><p>Bộ bơm khí CO2 model ENDOFLATOR® 40 SCB</p><p>Lọc đầu vào áp lực cao</p><p>Dây bơm khí</p><p>Máy cắt đốt điện cao tần</p><p>Dây nối cao tần đơn cực, 300 cm</p><p>Dây nối cao tần lưỡng cực, 300 cm</p><p>Xe đặt máy nội soi</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2021-06-24
3133 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Khay hấp Statim 5000 loại tiêu chuẩn | 01-101613S | SciCan Ltd | Canada | SciCan Ltd | Canada | ["2020","2021"] | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | Canada | Nhóm 3 |  |  | 40000000 | t | Cái | true | 2021-06-07 | 2021-12-31 | <p><strong>Khay hấp Statim 5000 loại tiêu chuẩn</strong></p><p><strong>Mã hàng: </strong>01-101613S</p><p><strong>Hãng sản xuất:</strong> Scican</p><p><strong>Nước sản xuất:</strong> Canada</p> | <p><strong>Khay hấp Statim 5000 loại tiêu chuẩn</strong></p><p><strong>Mã hàng: </strong>01-101613S</p><p><strong>Hãng sản xuất:</strong> Scican</p><p><strong>Nước sản xuất:</strong> Canada</p> |  | <p><strong>Khay hấp Statim 5000 loại tiêu chuẩn</strong></p><p><strong>Mã hàng: </strong>01-101613S</p><p><strong>Hãng sản xuất:</strong> Scican</p><p><strong>Nước sản xuất:</strong> Canada</p> | [5 empty] | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | 2021-06-07 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | 2021-06-07
3134 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Tủ làm ấm máu | Tủ làm ấm khăn | DC250 | Enthermics, Inc. | Mỹ | Enthermics, Inc. | Mỹ |  | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương |  | Nhóm 2 |  |  | 176000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-26 | 2021-10-26 | <p>Tủ làm ấm khăn; Model: DC250; Sản xuất tại Mỹ; Hãng Enthermics/Mỹ; Chất lượng máy: mới 100%; Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485: 2016&nbsp;</p> | <p>- Tủ chứa khăn: 01 chiếc</p> <p>- Dây nguồn: 01 chiếc</p> <p>- Tài liệu hướng dẫn tiếng Anh, tiếng Viêt: 01 b</p> |  | <p>-Trọng lượng: 30-50kg;</p> <p>- Sức chứa: 4-6 chăn<br /> - Kích thước bên trong: 2,5 ft3 (0,7m3)<br /> - Kích thước: 22 in (55,9 cm) H; 18,5 in (47 cm) W; 22 in (55,9 cm) D</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-10-26 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-11
3135 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy khoan đặt trụ Implant | Máy ép khay chỉnh nha Drufosmart | D3200 | Dreve Dentamid GmbH | Đức | Dreve Dentamid GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm null |  |  | 85686000 | t | Bộ | true | 2021-05-13 | 2021-08-13 | <p>Máy ép khay chỉnh nha Drufosmart và phụ kiện</p> | <p>Máy ép khay chỉnh nha Drufosmart và phụ kiện</p> |  | <p>Máy ép khay chỉnh nha Drufosmart và phụ kiện</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-05-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-05-13
3136 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Vitros ECiQ | Vitros ECiQ | NPA de Mexico S. de R.L. de C.V. | Mexico | Ortho Clinical Diagnostics, Inc. | Mỹ | ["2019","2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Mexico | Nhóm 2 |  |  | 2181790000 | t | Chiếc | true | 2021-06-22 | 2022-03-11 | <p>- Máy xét nghiệm miễn dịch Vitros ECiQ</p> | <p>- Máy xét nghiệm miễn dịch Vitros ECiQ</p> <p>- màn hình</p> <p>- dây nguồn</p> <p>- bộ phụ kiện tiêu chuẩn</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-23 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2021-06-22
3137 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD579R | B.Braun Medical Co., Ltd | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1155600 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp mô, thẳng, ngàm có răng (2x3), dài 160mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Nhíp phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3138 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm hậu môn trực tràng 2 đầu dò | bkSpecto | BK Medical | Mỹ | BK Medical | Đan Mạch | ["2021"] | Công tyTNHH Công nghệ AMC | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 3350000000 | t | Hệ thống | false | 2021-04-28 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG SIÊU ÂM BKSPECTO</strong></p><p class="ql-align-center">HÃNG SẢN XUẤT: BK MEDICAL APS - ĐAN MẠCH và BK Medical – Mỹ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-center">TIÊU CHUẨN: ISO 13485, FDA, CE</p><p class="ql-align-justify">BKSpecto là một hệ thống siêu âm mạnh mẽ được kết riêng cho các ứng dụng liên quan đến tiết niệu (ổ bụng, tiền liệt tuyến, phần nông nhỏ) với chất lượng hình ảnh vượt trội và rất cơ động.</p><p class="ql-align-justify"><strong><em>Chất lượng hình ảnh tuyệt hảo</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mode Autogain, hệ thống tự động điều chỉnh để có hình ảnh tối ưu nhất mà không cần điều chỉnh.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình mở rộng với độ phân giải rất cao, cho phép xoay màn hình để hiển thị hình ảnh theo chiều ngang, dọc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải doppler cực cao.</p><p class="ql-align-justify"><strong><em>Qui trình làm việc nhanh chóng và dễ dàng</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng hoàn toàn bằng kính với những khoảng hõm tương ứng với vị trí các phím thông thường, thiết kế hoàn toàn kín nên rất dễ sử dụng và vệ sinh.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện True-sense cho khả năng điều hướng trên giao diện không cần quan sát, giúp bác sĩ chỉ cần tập trung vào hình ảnh siêu âm.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế nhỏ gọn nên phù hợp với mọi không gian làm việc.</p><p class="ql-align-justify"><strong><em>Các đầu dò được thiết kế chuyên biệt</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống có 3 cổng cắm đầu dò.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hầu hết các đầu dò đều có thể tiệt trùng được.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nút thông minh tích hợp trên đầu dò giúp kích hoạt đầu dò dễ dàng.</p><p><br></p> | <p>Máy siêu âm chuyên hậu môn trực tràng bkSpecto với khả năng chẩn đoán với hình ảnh cực kỳ sắc nét cho các bệnh lý về hậu môn trực tràng:</p><ul><li>Tổn thương cơ vòng</li><li>Rò hậu môn</li><li>Áp xe</li><li>Polyp và u trực tràng</li></ul><p>Cấu hình cơ bản gồm:</p><ul><li>Máy chính</li><li>Đầu dò Convex 62C</li><li>Đầu dò 3D 360 độ X14L4 dùng qua ngả hậu môn và âm đạo</li></ul> | [7 empty] | Công tyTNHH Công nghệ AMC | 2021-04-28 | Công tyTNHH Công nghệ AMC | 2021-04-28
3139 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy khoan đặt trụ Implant | Máy ép khay chỉnh nha Drufosmart scan | D3400 | Dreve Dentamid GmbH | Đức | Dreve Dentamid GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm null |  |  | 121289000 | t | Bộ | true | 2021-05-13 | 2021-08-13 | <p>Máy ép khay chỉnh nha Drufosmart scan và phụ kiện</p> | <p>Máy ép khay chỉnh nha Drufosmart scan và phụ kiện</p> |  | <p>Máy ép khay chỉnh nha Drufosmart scan và phụ kiện</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-05-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-05-13
3140 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Cây móc lớn | BW038T | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 10162257 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Cây móc lớn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3141 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Lưỡi banh cột sống lưng | BW034T | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 10162257 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Lưỡi banh cột sống lưng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3142 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD760R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1171800 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp mô kiểu Nga Russ. Modell, dài 200mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Nhíp phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3143 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn đọc phim | ĐÈN ĐỌC PHIM X-QUANG ( Loại 3 Film) | DILOS-300 | Jejoong Medical Co., Ltd | Hàn Quốc | Jejoong Medical Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 29780000 | t | Cái | true | 2020-12-02 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: DILOS-300 </strong></p><p><strong> Hãng sản xuất: Jejoong Medical Co., Ltd</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Hàn Quốc</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Đạt tiêu chuẩn: CE&nbsp;</strong></p><p><strong> <em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>- 01 Thiết bị chính</p><p><strong><em><u>Tính năng kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos là một trong những đèn đọc phim mỏng nhất &amp; nhẹ nhất thế giới</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos đạt được sự đồng nhất về độ sáng hơn 90% bằng cách sử dụng 16 đèn EEFL mỗi nhóm.</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos sử dụng đèn điện cực huỳnh quang bên ngoài (EEFL) làm tăng hiệu suất điện năng và cung cấp cho thời gian chiếu sáng hơn 20.000 giờ</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos sử dụng một bộ nguồn tần số cao làm giảm sự mỏi mắt bằng cách loại bỏ nhấp nháy, làm tăng tuổi thọ bóng đèn, tạo ánh sáng liên tục và nhìn thấy dễ dàng .</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dilos cung cấp chức năng điều khiển độ sáng liên tục tiện lợi cho tối ưu khả năng đọc phim ngay cả trong điều kiện mật độ ánh sáng của phòng khác nhau cũng như ON/OFF chuyển đổi cho mỗi khu vực xem</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trong trường hợp người dùng muốn đọc phim để bàn, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng Dilos100 cho Desktop. (Tùy chọn thêm)</p><p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước:</p><p>▪ Khung (mm) (W x H x D): 1109 x 512 x 39 mm</p><p>▪ Xem (mm) (W x H): 1068 x 422mm (42’’ x 17’’)</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện:</p><p>▪ Điện áp: 100~240 VAC, 50/60 Hz</p><p>▪ Dòng điện: 2.1 A</p><p>▪ Công suất: 120W</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng: đèn EEFL x 48 bóng siêu nhỏ.</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng: 7000 ~ 12000 lux/m2, 2300 - 4,000 cd/m2</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ mờ liên tục: ±10%</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ đồng nhất: 90%</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 6.1kg</p><p>Loại: treo tường</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-04-23
3144 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC606R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1407000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích Metzenbaum</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3145 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy khoan đặt trụ Implant | Máy ép khay chỉnh nha Drufomat scan | D3300 | Dreve Dentamid GmbH | Đức | Dreve Dentamid GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm null |  |  | 178684000 | t | Bộ | true | 2021-05-13 | 2021-08-13 | <p>Máy ép khay chỉnh nha Drufomat scan và phụ kiện</p> | <p>Máy ép khay chỉnh nha Drufomat scan và phụ kiện</p> |  | <p>Máy ép khay chỉnh nha Drufomat scan và phụ kiện</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-05-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-05-13
3146 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BW047R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 46189943 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Khung banh cột sống cổ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3147 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | THA 4 | THA 4 | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 189000 | t | Chai | false | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><span style="color: black;">- Tác dụng: Rửa sát khuẩn cao bề mặt dụng cụ thiết bị y tế, dùng trong y tế. Chế phẩm có hiệu lực diệt 99,99% các vi sinh vật </span><em style="color: black;">Staphylococcus aureus, Preudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Mycobacterium tuberculosis, Candida albicans, Bacillus subtilis </em><span style="color: black;">sau 30 giây và 03 phút tiếp xúc.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Làm ướt dụng cụ thiết bị y tế, lấy khăn sạch thấm ướt và lấy THA 4 vừa đủ để tiến hành rửa bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch thấm đều trên bề mặt cần vệ sinh sát khuẩn. Rửa lại bằng nước sạch vô khuẩn, lau khô bằng khăn vô khuẩn (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây).&nbsp;</span></p> | <p> <span style="color: black;">- Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 4% (w/w) và các chất phụ gia (Glycerine, Alcohol Ethoxylates,&nbsp;Alkyl Polyglycoside, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, Polyquatium 7…) vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Màu Hồng</li><li>dạng lỏng</li><li>Dung tích 500ml</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-07-09
3148 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT471R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 2446918 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh phẫu thuật hai đầu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-29
3149 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD801R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 4019200 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp phẫu tích phổi Tuttle, thẳng, dài 230mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Nhíp phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3150 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy kéo giãn | MÁY KÉO GIÃN CỘT SỐNG | Tractiger 202 | Daeyang Medical Co., Ltd | Hàn Quốc | Daeyang Medical Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-26 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2021</p><p>Đạt tiêu chuẩn : EN ISO 13485 ,ISO 9001</p> | <p><strong><em><u>Cấu hình tiêu chuẩn : </u></em></strong></p><p>-&nbsp;01 Cáp nguồn cung cấp </p><p>-&nbsp;01 Giường nằm kéo giãn. </p><p>-&nbsp;01 Gối kê chân&nbsp;</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u></em></strong></p><p>-&nbsp;Lực kéo&nbsp;&nbsp;: 50 kg (Tối đa).</p><p>-&nbsp;Thời gian nghỉ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 0~ 99 giây (Hiển thị).</p><p>-&nbsp;Thời gian giữ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 0~ 99 giây (Hiển thị)</p><p>-&nbsp;Thời gian điều trị: 0~ 99 phút (Hiển thị)</p><p>-&nbsp;Trọng lượng lực kéo: Hiển thị</p><p>-&nbsp;Công suất tiêu thụ&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 50VA.</p><p>-&nbsp;Máy cũng có thể được tạo ra với lực kéo tối đa cho cổ lên đến 9kg thông qua một công tắc phía sau.</p><p>-&nbsp;Chế độ hoạt động hiện tại được hiển thị tuân theo chế độ : Giữ - Nhả – Kéo – Nghỉ.</p><p>-&nbsp;Trong trường hợp xảy ra sự cố, máy sẽ hiển thị bằng cách chỉ ra hoạt động, tình trạng quá tải, Tối thiểu &gt; Tối đa hoặc xóa bỏ, báo động kêu.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2021-05-26 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2021-05-28
3151 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy massage xung điện Omron HV-F013 | HV-F013 | Omron Healthcare Co., Ltd | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 1200000 | t | Cái | true | 2021-04-27 | 2021-12-31 | <p>Máy xung điện trị liệu hỗ trợ giảm đau nhức cơ và khớp</p> | <p> 1. Máy chính</p><p>2. Dây điện cực</p><p>3. Miếng dán điện cực (2 miếng)</p><p>4. Vỉ Pin A AA </p> |  | <ul><li>Tiêu thụ năng lượng: Xấp xỉ 30mA</li><li>Tần số: Xấp xỉ 1 đến 108Hz</li><li>Thời gian xung: 100µsec</li><li>Điện áp đầu ra tối đa: 32V (trong tải 500Ω)</li><li>Điều khiển công suất: 10 mức cường độ</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-04-27
3152 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | HỆ THỐNG MÁY RĂNG NHA KHOA NÂNG HẠ BẰNG THỦY LỰC | MIRAGE MOP 3000 | TPC Advanced Technology Inc | Mỹ | TPC Advanced Technology Inc | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG ĐÔ | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 495000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-28 | 2021-10-28 | <p>HỆ THỐNG MÁY RĂNG NHA KHOA NÂNG HẠ BẰNG THỦY LỰC</p> | <ol><li>Ghế bệnh nhân nâng hạ bằng công nghệ thủy lực: 01 cái</li><li>Đèn phẫu thuật LED: 01 cái</li><li>Hệ thống bồn nhổ và cung cấp nước súc miệng cho bệnh nhân: 01 cái</li><li>Pedal điều khiển đa chức năng: 01 cái</li><li>Mâm dụng cụ dành cho nha sỹ: 01 cái</li><li>Khay làm việc cho trợ thủ: 01 cái</li><li>Ghế nha sỹ: 01 cái</li><li>Pedal điều khiển, ống dẫn khí nén và nước, đầu xịt 3 chức năng: 01 cái</li></ol> |  | <p>HỆ THỐNG MÁY RĂNG NHA KHOA NÂNG HẠ BẰNG THỦY LỰC</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG ĐÔ | 2021-04-28 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG ĐÔ | 2021-04-28
3153 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Cây nâng vén phẫu thuật | BT756R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1373054 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Cây nâng vén phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-29
3154 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu thuật | EA016R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 2636122 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp phẫu thuật Allis</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-29
3155 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT604R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 2149169 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh phẫu thuật Deaver</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-29
3156 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BW049R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 56660430 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Khung banh cột sống cổ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3157 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Hệ thống khám tiền đình | ICS IMPULSE | Natus Manufacturing Limited | Đan Mạch | Natus Manufacturing Limited | Đan Mạch | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 1530000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-13 | 2021-12-13 | <p class="ql-align-justify"><strong>ICS® Impulse</strong> là một giải pháp chẩn đoán tiền đình hoàn chỉnh, có thể tùy chỉnh cho phép bạn nhanh chóng sàng lọc và phân loại bệnh nhân tiền đình. Các công cụ bao gồm: <strong>Video Frenzel</strong>-&nbsp;kính ghi video và phần tích động mắt, <strong>Video Head Impulse với SHIMP</strong> - Ghi phân tích động mắt liên quan đến 6 ống bán khuyên ở hai bên tai và <strong>dữ liệu quy chuẩn theo độ tuổi</strong>, <strong>Positional, Oculomotor</strong> – giúp phân tích động mắt liên quan đến phản xạ mắt tiền đình, phân biệt chóng mặt trung ướng với ngoại biên và <strong>Caloric</strong> – phân tích kết quả động mắt do kích thích nhiệt hoặc chọn cả năm công cụ. Thiết bị giúp rút ngắn quy trình kiểm tra của bệnh nhân, giảm thời gian chẩn đoán và giải phóng các nguồn nhân lực để tăng thêm hiệu quả trong phòng khám.</p> | <p><strong style="color: black;">Hệ thống khám tiền đình kèm phụ kiện tiêu chuẩn:</strong></p><p><strong style="color: black;">&nbsp;01 Hệ thống bao gồm:</strong></p><p><span style="color: black;">1. Máy đo khám tiền đình qua mắt Video kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</span></p><p><em style="color: black;">Trong đó đã bao gồm</em><span style="color: black;">:</span></p><p><span style="color: black;">- Kính đeo kèm bộ camera thời gian thực:</span> <span style="color: black;">01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Nguồn phát Laser tích hợp hiệu chuẩn trên kính đeo:</span> <span style="color: black;">02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Miếng phủ kín dùng 1 lần cho bệnh nhân:</span> <span style="color: black;">02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Bút chỉ Laser: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Camera:</span> <span style="color: black;">01 cái</span></p><p><span style="color: black;">2. Bộ Kích thích qua tai kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">3. Máy vi tính tích hợp phần mềm kiểm tra tiền đình:</span> <span style="color: black;">01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">4. Máy in phun màu A4:</span> <span style="color: black;">01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì (tiếng Anh + tiếng Việt):</span> <span style="color: black;">01 bộ</span></p> |  | <p><strong>Hệ thống ICS Impulse®</strong></p><p>&nbsp;Giao diện: USB 2.0 hoặc 3.0 đến PC</p><p>Điện áp cung cấp: Thiết bị được cấp nguồn qua USB: 5 V DC / 500 mA</p><p><strong>Đặc tính hiệu suất</strong></p><p>&nbsp;Đầu vào: Một mắt (Mắt phải)</p><p>Tốc độ lấy mẫu</p><p>×&nbsp;250 khung hình / giây - <strong>Head Impulse, VOR, Video Record/Playback</strong></p><p>×&nbsp;173 khung hình / giây - <strong>Gaze, Skew Deviation, Saccade, Dynamic, Repositioning, Caloric</strong></p><p>×&nbsp;60 khung hình / giây - khi chọn <strong>Torsional</strong> hoặc <strong>Vision Denied</strong></p><p>Quay video: 30 , 60 hoặc 120 Hz</p><p>Theo dõi mắt bệnh nhân</p><p>×&nbsp;100 x 100 pixels <strong>(hình ảnh đồng tử) - Head Impulse, VOR, Monocular Video Frenzel</strong></p><p>×&nbsp;160 x 120 pixels <strong>(hình ảnh mắt) - Gaze, Skew Deviation, Saccade, Dynamic, Repositioning, Caloric, Monocular Video Frenzel</strong></p><p>×&nbsp;320 x 240 pixels (khi chọn <strong>Torsional</strong>)</p><p>×&nbsp;Phạm vi: Ngang ± 30°, Dọc ± 25°</p><p>3-laser kích thích mắt liếc nhanh</p><p>Phạm vi ± 7.5° (tối đa 15°)</p><p>Phần mềm kiểm tra tiền đình OTOsuite</p><p class="ql-align-justify">×&nbsp;Giao diện người dùng đồ họa Windows; Phần mềm phân tích hiệu suất cao; Cơ sở lưu trữ dữ liệu kiểm tra; Bệnh nhân phức tạp và</p><p class="ql-align-justify">×&nbsp;Quản lý dữ liệu kiểm tra; Tầm nhìn bị từ chối để kiểm tra trong bóng tối.</p><p><strong>Thông số laser</strong></p><p>&nbsp;Bước sóng: Tối đa 660nm</p><p>Điện áp đầu ra: Tối đa 0.9 mW</p><p><strong>Kích thước</strong></p><p>&nbsp;Kính bảo hộ</p><p>Chiều dài 7,25 inch (18,4 cm)</p><p>Chiều rộng 0,5 inch (1,3 cm) đến 1,75 inch (4,4 cm)</p><p>Cao 1,75 inch (4,4 cm)</p><p>Khối lượng 2,1 oz (60 g)</p><p><strong>Hiệu chuẩn</strong></p><p>&nbsp;Kính bảo hộ có 2 laser hiệu chuẩn tích hợp để hiệu chuẩn bệnh nhân</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-05-13 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-05-13
3158 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Tủ làm ấm máu | Máy sưởi ấm máu và dịch truyền | CGEYSER+1 | Celsius Medical S.L | Tây Ban Nha | Celsius Medical S.L | Tây Ban Nha | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 200000000 | t | Cái | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p>Máy sưởi ấm máu và dịch truyền</p> | <p>+&nbsp;Thân máy chính: 01 cái</p><p>+&nbsp;Bộ gá: 01 chiếc</p><p>+&nbsp;Tấm làm ấm: 10 cái</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p><strong>Tính năng:</strong></p><p>Thiết bị làm ấm dịch truyền hoặc máu trước khi truyền vào cơ thể bệnh nhận</p><p>- Các đối tượng sử dụng là người lớn và trẻ em</p><p>- Hệ thống làm nóng khô, với bộ bộ làm nóng bằng nhôm</p><p>- Có màn hình LED màu hiển thị các thông số của máy</p><p>- Có chức năng cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ quá ngưỡng, lỗi cảm biến</p><p>&nbsp;+ Nhiệt độ cao 44 ºC, âm thanh báo động nhưng có thể tiếp tục.</p><p>&nbsp;+ Quá nhiệt độ 46 ºC, âm thanh báo động và hệ thống ngừng sưởi.</p><p>- Có cổng USB kết nối với máy tính</p><p>- Dây nguồn dài khoảng 4m cho phép tính đi động cao</p><p>- Máy bảo vệ chống lại sự xâm nhập của chất lỏng ở chế độ IPX2</p><p>- Máy bảo vệ theo tiêu chuẩn: UL 60601-1; IEC 60601-1; IEC 60601-2; EN 55011; CAN/CSA-C22.2 ,Class I, Type B</p><p class="ql-align-justify"><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p class="ql-align-justify">- Dải nhiệt độ: khoảng từ 36°C tới 42°C</p><p class="ql-align-justify">- Độ chính xác: ±1°C</p><p class="ql-align-justify">- Chế độ làm ấm mặc định ở: 40°C</p><p class="ql-align-justify">- Thời gian làm ấm: khoảng 2 phút</p><p class="ql-align-justify">- Phạm vi truyền: khoảng 600ml/ phút</p><p class="ql-align-justify">- Điện năng tiêu thụ: khoảng 2200W</p><p>- Kích thước máy: khoảng 376 x 185 x 112 mm (H x W x D</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-20 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-28
3159 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp bông băng | BF047R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2414600 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp bông băng Gross Susi, cong, ngàm có khía, khớp hộp, có khóa cài đa năng, dài 200mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp bông băng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3160 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp mô | BD700R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 2064300 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp mô Adson-Brown, ngàm có 2 hàng răng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3161 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Lưỡi banh cột sống cổ | BW261T | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 19354637 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Lưỡi banh cột sống cổ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3162 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ vén não trong phẫu thuật sọ não | BT751R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 426638 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ vén não trong phẫu thuật sọ não</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-29
3163 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy làm ấm bệnh nhân | Máy làm ấm bệnh nhân | IOB 505 | IOB Medical Inc | Trung Quốc | IOB Medical Inc | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 85000000 | t | Cái | true | 2021-04-28 | 2021-12-31 | <p>Máy làm ấm bệnh nhân bằng khí</p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">+ Máy chính và các phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy.</span></p><p class="ql-align-justify">+ Xe đẩy Inox: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">+ Dây nguồn: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+ Chăn làm ấm: 10 cái</p><p><span style="color: black;">+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt : 01 bộ.</span></p> |  | <p><strong>Tính năng:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị sưởi ấm cơ thể bệnh nhân bằng phương pháp sử dụng đệm hơi nóng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình&nbsp;LCD cho phép hiển thị các thông số của máy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng làm ấm: môi trường, 32°C, 38°C, 43°C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến nhiệt độ đầu ống đảm bảo cung cấp nhiệt độ không khí chính xác;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng ra nhiệt làm nóng bằng gốm hệ số nhiệt độ dương, mang lại sự an toàn cho người dùng;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đồng hồ đo giờ tích hợp giúp dễ dàng theo dõi việc sử dụng và bảo trì;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có bộ lọc HEPA ≥ 99,97% hiệu quả với với các hạt có kích cỡ 0.02 micron, làm giảm các hạt bụi trong không khí và đảm bảo cung cấp không khí sạch.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn an toàn: IEC 60601-1; EN 60601-1-2</p><p><strong>Chức năng cảnh báo:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh gồm:</p><p>+ Lỗi cảm biến;</p><p>+ Lỗi bộ làm nóng</p><p>+ Lỗi quạt;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhiệt độ quá ngưỡng</p><p class="ql-align-justify"><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước (Cao x Sâu x Rộng): 28x22x22cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất làm nóng cao điểm: khoảng 1000W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất làm nóng bình quân: khoảng 750W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ dòng khí thổi: khoảng 23L/ giây</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ vòng quay motor: khoảng 2.900rpm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-28 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-28
3164 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu thuật | EA020R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 4559999 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>&nbsp;Kẹp Allis-Thoms, thẳng, ngàm có răng (6x7), dài 200mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp phẫu thuật Allis-Thoms</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
3165 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Lưỡi banh cột sống cổ | BW263T | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 19354637 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Lưỡi banh cột sống cổ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3166 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Cây nâng vén phẫu thuật | BT761R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 876341 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Cây nâng vén phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-29
3167 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp bông băng | BF058R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2334500 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp bông băng Maier, thẳng, ngàm có khía, khớp hộp, có khóa cài, dài 265mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp bông băng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3168 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng | Dr.Max 7000N | BenQ Medical Technology Corporation | Đài Loan | BenQ Medical Technology Corporation | Đài Loan | ["2021"] | Công Ty Cổ Phần Group Phát Triển Sức Khỏe | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 795000000 | t | Cái | false | 2021-05-13 | 2022-05-13 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2021 trở đi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp sử dụng:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mô trường hoạt động:</p><p>+ &nbsp;Nhiệt độ tối đa &gt; 30<sup>0</sup></p><p>+ &nbsp;Độ ẩm tối đa &gt;80%</p> | <p>Bàn mổ chính và phụ kiện tiêu chuẩn, Bao gồm:</p><p>+ &nbsp;Tấm đỡ đầu: 01 bộ</p><p>+&nbsp;Tấm đỡ chân: 02 cái</p><p>+&nbsp;Bộ đỡ tay: 02 cái</p><p>+&nbsp;Khung màn chắn gây mê: 01 bộ</p><p>+&nbsp;Đai quấn thân: 01 cái</p> |  | <p><strong>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;YÊU CẦU THÔNG SỐ KĨ THUẬT:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chiều cao mặt bàn cực thấp 520mm </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn có khả năng xoay hoàn toàn 180<sup>0</sup> làm giảm thiểu trở ngại không gian của bệ, cho phép đủ không gian cho phẫu thuật chân mà không làm ảnh hưởng tới chất lượng ảnh phẫu thuật C-Arm.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cột trụ và lớp phủ đế được làm bằng thép không gỉ 304</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 bánh xe đa năng và hệ thống khóa thủy lực</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn có thể tháo rời</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài mặt bàn (bao gồm tấm đỡ đầu): 2000mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ rộng bàn (không bao gồm thành chắn bên): 500mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao mặt bàn(lên/xuống, không tính đệm): 520-1010mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tư thế Trendelenburg/ Trendelenburg đảo: 26<sup>0</sup>/26<sup>0</sup></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng 2 bên (Trái/ Phải): 21<sup>0</sup>/21<sup>0</sup></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Flex/ Reflex: 220<sup>0</sup>/100<sup>0</sup></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần đầu(Lên/xuống): 60<sup>0</sup>/90<sup>0</sup></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần lưng(Lên/ xuống):80<sup>0</sup>/40<sup>0</sup></p> | [5 empty] | Công Ty Cổ Phần Group Phát Triển Sức Khỏe | 2021-05-13 | Công Ty Cổ Phần Group Phát Triển Sức Khỏe | 2021-05-13
3169 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi huyết động | Máy đo cung lượng tim | IntelliVue MX500 | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH (Philips Medizin Systems Böblingen GmbH) | Đức | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH (Philips Medizin Systems Böblingen GmbH) | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 1 |  |  | 980000000 | t | Cái | true | 2021-04-28 | 2021-07-31 | <p>- Máy theo dõi huyết động thiết kế dạng module.</p><p>- Theo dõi các thông số:</p><ul><li>Điện tim ECG</li><li>Nhịp thở</li><li>Nhiệt độ</li><li>Huyết áp không xâm lấn NIBP</li><li>Độ bão hòa Ôxy trong máu SpO2</li><li>Huyết áp xâm lấn IBP</li><li>Theo dõi cung lượng tim liên tục theo phương pháp PiCCO</li></ul><p><br></p> | <p>- Máy chính: 01 chiếc</p><p>- Bộ phụ kiện đo điện tim và nhịp thở: 01 bộ</p><p>- Bộ phụ kiện đo nhiệt độ: 01 bộ</p><p>- Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ</p><p>- Bộ phụ kiện đo SpO2 : 01 bộ</p><p>- Bộ phụ kiện đo huyết áp xâm lấn: 01 bộ</p><p>- Bộ phụ kiện đo cung lượng tim liên tục theo phương pháp PiCCO: 01 bộ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-04-28 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-04-28
3170 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Hệ thống máy X-quang di động kỹ thuật số (Hệ thống máy X-quang di động cao tần) | MUX-10 (FXRD-3643VAW) | Shimadzu Corporation | Nhật Bản | Shimadzu Corporation | Nhật Bản | ["2020","2021","2022"] | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1950000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-28 | 2022-03-31 | <p>MUX-10 + FXRD-3643VAW là hệ thống x quang di động kỹ thuật số. Nó được thiết kế với mục đích chính là chụp tổng quát tại những nơi xa với phòng X quang. Hệ thống bao gồm Tủ phát tia X cao tần, cánh tay bóng X quang, tất cả được thiết kế thống nhất trong một hệ thống. Máy rất dễ di chuyển trong khoảng không hẹp. Hệ thống này được thiết kế linh hoạt với hệ thống tay đỡ bóng x-quang có khả năng thay đổi độ dài cho phép thu hẹp tối đa kích thước thân máy.</p><p>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, EC, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015</p><p>Nhiệt đới hóa môi trường làm việc</p><p>Máy mới 100%</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy X-Quang di động, và các phụ kiện kèm theo: 01 máy</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điều khiển nguồn phát tia cao tần lắp bên trong máy: &lt;01&gt;</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng phát tia X-Quang (lắp sẵn trên máy): &lt;01&gt;</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ chuẩn trực chùm tia (lắp sẵn trên máy): &lt;01&gt;</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy gắn liền máy: &lt;01&gt;</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công tắc chụp (cầm tay): &lt;01&gt;</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn gắn bên trong thân máy: &lt;01&gt;</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ FPD Kit: &lt;01&gt;</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số: 01 tấm</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ xử lý ảnh (Bộ laptop): 01 bộ</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm xử lý ảnh kỹ thuật số: 01 phần mềm</p> |  |  | <ul><li>Bảo hành 1 năm</li><li>Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại nơi lắp đặt</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | 2021-05-28 | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | 2021-05-28
3171 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Lưỡi banh cột sống cổ | BW363T | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 19354637 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Lưỡi banh cột sống cổ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3172 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | FB402R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 3436845 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu thuật De Bakey</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-29
3173 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp săng | BF466R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 1721600 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp săng, cong, đầu bằng, không gây khuyết, dài 135mm</p> | <p>Theo catalogue</p> |  | <p>Kẹp săng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3174 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Hệ thống máy X-quang di động kỹ thuật số (Hệ thống máy X-quang di động cao tần) | MUX-10 (CXDI-702C Wireless) | Shimadzu Corporation | Nhật Bản | Shimadzu Corporation | Nhật Bản | ["2020","2021","2022"] | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2900000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-28 | 2022-03-31 | <p>MUX-10 + CXDI-702C là hệ thống X-quang di động kỹ thuật số. Nó được thiết kế với mục đích chính là chụp tổng quát tại những nơi xa với phòng X quang. Hệ thống bao gồm Tủ phát tia X cao tần, cánh tay bóng X quang, tất cả được thiết kế thống nhất trong một hệ thống. Máy rất dễ di chuyển trong khoảng không hẹp. Hệ thống này được thiết kế linh hoạt với hệ thống tay đỡ bóng X-quang có khả năng thay đổi độ dài cho phép thu hẹp tối đa kích thước thân máy.</p><p>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, EC, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015</p><p>Nhiệt đới hóa môi trường làm việc</p><p>Máy mới 100%</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy X-Quang di động, và các phụ kiện kèm theo: 01 máy</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điều khiển nguồn phát tia cao tần lắp bên trong máy: &lt;01&gt;</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng phát tia X-Quang (lắp sẵn trên máy): &lt;01&gt;</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ chuẩn trực chùm tia (lắp sẵn trên máy): &lt;01&gt;</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy gắn liền máy: &lt;01&gt;</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công tắc chụp (cầm tay): &lt;01&gt;</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn gắn bên trong thân máy: &lt;01&gt;</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ FPD Kit: &lt;01&gt;</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số CXDI-702C Wireless: 01 tấm</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ xử lý ảnh (Bộ laptop) : 01 bộ</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm xử lý ảnh kỹ thuật số: 01 phần mềm</p> |  |  | <p>Bảo hành 1 năm</p><p>Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại nơi lắp đặt</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | 2021-05-28 | Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam | 2021-05-28
3175 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi huyết động | Máy đo cung lượng tim | IntelliVue MX450 | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH (Philips Medizin Systems Böblingen GmbH) | Đức | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH (Philips Medizin Systems Böblingen GmbH) | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 1 |  |  | 800000000 | t | Cái | true | 2021-04-28 | 2021-07-31 | <p>- Máy theo dõi huyết động thiết kế dạng module.</p><p>- Theo dõi các thông số:</p><ul><li>Điện tim ECG</li><li>Nhịp thở</li><li>Nhiệt độ</li><li>Huyết áp không xâm lấn NIBP</li><li>Độ bão hòa Ôxy trong máu SpO2</li><li>Huyết áp xâm lấn IBP</li><li>Theo dõi cung lượng tim liên tục theo phương pháp PiCCO</li></ul> | <p>- Máy chính: 01 chiếc</p><p>- Bộ phụ kiện đo điện tim và nhịp thở: 01 bộ</p><p>- Bộ phụ kiện đo nhiệt độ: 01 bộ</p><p>- Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ</p><p>- Bộ phụ kiện đo SpO2 : 01 bộ</p><p>- Bộ phụ kiện đo huyết áp xâm lấn: 01 bộ</p><p>- Bộ phụ kiện đo cung lượng tim liên tục theo phương pháp PiCCO: 01 bộ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-04-28 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-04-28
3176 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Móc vén cân Galea | FF020R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 10281107 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Móc vén cân Galea</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20
3177 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Lưỡi banh cột sống cổ | BW365T | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 19354637 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Lưỡi banh cột sống cổ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3178 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH020R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 933300 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu Bulldog Dieffenbach, thẳng, dài 38mm, ngàm dài 12mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3179 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | THA 4 | THA 4 | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1365000 | t | Can | false | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><span style="color: black;">- Tác dụng: Rửa sát khuẩn cao bề mặt dụng cụ thiết bị y tế, dùng trong y tế. Chế phẩm có hiệu lực diệt 99,99% các vi sinh vật </span><em style="color: black;">Staphylococcus aureus, Preudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Mycobacterium tuberculosis, Candida albicans, Bacillus subtilis </em><span style="color: black;">sau 30 giây và 03 phút tiếp xúc.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Làm ướt dụng cụ thiết bị y tế, lấy khăn sạch thấm ướt và lấy THA 4 vừa đủ để tiến hành rửa bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch thấm đều trên bề mặt cần vệ sinh sát khuẩn. Rửa lại bằng nước sạch vô khuẩn, lau khô bằng khăn vô khuẩn (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây).&nbsp;</span></p> | <p> <span style="color: black;">- Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 4% (w/w) và các chất phụ gia (Glycerine, Alcohol Ethoxylates,&nbsp;Alkyl Polyglycoside, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, Polyquatium 7…) vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Màu Hồng</li><li>dạng lỏng</li><li>Dung tích 5 Lít</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-07-09
3180 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Thiết bị hấp tiệt trùng 200 lít | HA-200DR | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 857000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-13 | 2021-12-31 | <p><strong>Ứng dụng: </strong>Dùng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, bông băng, gạc y tế, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ bằng kim loại, đồ vải, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> | <p>- Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 1 bộ</p><p>- Phụ kiện tiêu chuẩn:</p><p>+ Xe đẩy vật hấp bên ngoài, chế tạo bằng thép không gỉ SUS 304, bánh xe có chốt hãm: 1 cái</p><p>+ Giá đựng vật hấp bên trong, di chuyển được, chế tạo bằng thép không gỉ SUS 304: 1 cái</p><p>+ Dây cáp nguồn 3 pha: 5 m</p><p>+ Dây nối đất: 2 m</p><p>+ Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (tiếng Việt): 1 quyển</p><p>+ Quy trình vận hành (tiếng Việt): 1 tờ (dán trên máy)</p> |  | <p>- Tiệt trùng bằng phương pháp sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao.</p><p>- Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý, giao diện với người sử dụng thông qua màn hình LCD và bàn phím.</p><p>- Loại 01 cửa tròn</p><p>- Dung tích buồng hấp: 200 lít</p><p>- Có chức năng sấy khô bằng máy hút chân không.</p><p>- Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm<sup>2</sup> (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng).</p><p>- Dải cài đặt nhiệt độ hấp tiệt trùng: 105°C – 135°C (Có thể mở rộng theo&nbsp;nhu cầu sử dụng).</p><p>- Dải cài đặt thời gian hấp tiệt trùng: 1 – 180 phút&nbsp;(Có thể mở rộng theo&nbsp;nhu cầu sử dụng).</p><p>- Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút (Có thể mở rộng theo&nbsp;nhu cầu sử dụng).</p><p>- Thiết bị hoạt động bằng điện.</p><p>- Nguồn điện:</p><p>+ 3 pha 380VAC/ 50Hz cho máy hút chân không và buồng sinh hơi.</p><p>+ 220VAC ± 10%/ 50Hz cho các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính và các phụ kiện kèm theo.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-05-13 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-05-13
3181 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | MÁY NÂNG VÀ HỖ TRỢ DI CHUYỂN BỆNH NHÂN LIỆT | STRUZZO 500 | Chinesport S.p.A. | Italy | Chinesport S.p.A. | Italy |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 480000000 | t | Bộ | true | 2021-03-22 | 2022-12-31 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485</p> | <p><strong>Máy chính kèm phụ kiện 01 bộ, bao gồm&nbsp;:</strong></p><p>Dây đai cố định chân</p><p>Dây đai cố định lưng</p><p>Dây đai cố định bàn chân</p> |  | <p>Trọng lượng: 70 kg</p><p>Tải trọng tối đa: 140 kg</p><p>Chiều cao người sử dụng: tối thiểu 140 cm – tối đa 200 cm</p><p>Phần ngực: có thể di chuyển - có thể nâng lên</p><p>Thang trợ lực: Bằng điện</p><p>Điều chỉnh chiều cao: Bằng điện</p><p>Báo hiệu quá tải: Âm thanh</p><p>Phanh hãm: trên bánh xe sau</p><p>Tốc độ chuyển động tối đa: 2.5 km / h (điều chỉnh)</p><p>Chiều cao khung từ mặt đất: 31 mm</p><p>Nâng tối đa: 20mm</p><p>Độ dốc tối đa: 2 độ</p><p>Thời gian hoạt động( nâng/chuyển đổi) 3-4 ngày sử dụng bình thường (sử dụng liên tục 2giờ 30phút khi di chuyển xung quanh)</p><p>Thời gian sạc pin trung bình: 8 giờ</p><p>Mức pin: hiển thị đa màu sắc trên cần điều khiển</p><p>Điều chỉnh tốc độ: kỹ thuật số trên cần điều khiển</p><p>Tự động tắt: theo tiêu chuẩn</p><p>Chẩn đoán lỗi và bảo trì: Trên màn hình</p><p>Hệ thống an toàn&nbsp;chặn di chuyển lên: Theo tiêu chuẩn</p> | <p>- Bảo hành thiết bị: 12 tháng</p><p>- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.</p><p>- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.</p><p>- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-03-22 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-28
3182 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở | Eliciae MV20 | Công Ty TNHH Metran Vitec | Việt Nam | Công Ty TNHH Metran Vitec | Việt Nam |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI METRAN | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 380000000 | t | Bộ | true | 2021-03-01 | 2021-12-31 | <p>Hiệu quả</p><p>Hệ thống van Venturi (open circuirt) cho phép máy thở ELICIAE MV20 cung cấp thể tích khí vừa đủ dung tích sống của bệnh nhân tại thời điểm thông khí.</p><p>Dễ dàng sử dụng</p><p>Nút hiệu chỉnh vận hành đơn giản chỉ 03 bước có thể khởi động thông khí kiểm soát cho bệnh nhân.</p><p>An toàn trong điều trị</p><p>Đa dạng chế độ hỗ trợ kiểm soát hô hấp. Chế độ thở kiểm soát hoàn toàn phù hợp cho bệnh nhân suy hô hấp vừa đến nặng. Chế độ back-up kiểm soát nhịp tự thở của bệnh nhân đồng thời kích hoạt thở kiểm soát hoàn toàn khi nhịp thở tự nhiên không hiệu quả. Ngoài ra, máy thở ELICIAE MV20 theo dõi đường thở trên bệnh nhân có hô hấp không ổn định.</p> | <p>Cấu hình bao gồm:</p><p> Máy chính</p><p> Chân máy</p><p> Lưu lượng kế oxy và không khí</p><p> Bộ phận dây ống thở bằng nhựa dùng trong máy thở Eliciae MV20</p><p> Dây nguồn</p><p> Phổi giả</p><p> Cảm biến lưu lượng khí dùng một lần</p><p> Phin lọc khuẩn và giữ ẩm</p><p> Bộ ống hơi cao áp oxy</p><p> Bộ ống hơi cao áp không khí</p><p> Gá treo dây thở</p><p> Cáp nối cảm biến lưu lượng</p><p> Sách hướng dẫn sử dụng</p><p> Phần mềm (mặc định/tùy biến)</p> |  | <p>Chế độ thở: </p><ul><li>Mandatory Ventilation: chế độ thở kiểm soát áp lực theo chu kì thời gian. </li><li>Back-up ventilation: hỗ trợ chu kì thở tự nhiên của bệnh nhân có kèm PEEP, tự động chuyển sang chế độ thở kiểm soát hoàn toàn nếu chu kì thở tự nhiên không hiệu quả </li><li>Monitor: theo dõi đánh giá hiệu quả chu kì thở tự nhiên của bệnh nhân có kèm PEEP giúp quyết định ngưng chế độ thở máy. </li><li>Standby</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI METRAN | 2021-03-01 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI METRAN | 2021-05-28
3183 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH030R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 6939400 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu Bulldog De Bakey-Hess, gập góc, dài 34mm, ngàm dài 20mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3184 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ nạo trong phẫu thuật | FK773R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 6973768 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Cây nạo xương, số 000, thẳng, dài tay cầm chất liệu Peek</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3185 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | MÁY TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHI DƯỚI | MOTOLIFE | Chinesport S.p.A. | Italy | Chinesport S.p.A. | Italy |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 320000000 | t | Bộ | true | 2021-03-22 | 2022-12-31 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001</p> | <p>Máy chính kèm phụ kiện&nbsp;: 01 bộ, bao gồm&nbsp;:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn đạp</p><p>Bánh xe</p><p>Tài liệu HDSD&nbsp;: 01 bộ</p> |  | <p>Giao diện người dùng&nbsp;: Màn hình màu 7 inch, cảm ứng</p><p>Liệu pháp chuyển động&nbsp;: chủ động, hỗ trợ, thụ động</p><p>Mức trở kháng&nbsp;:&nbsp;20 cấp, 2-20 N / m</p><p>Tốc độ động cơ thụ động tiêu chuẩn&nbsp;:&nbsp;60 RPM (Vòng/ phút)</p><p>Tốc độ động cơ cho Parkinson&nbsp;: 100 RPM khi có yêu cầu cụ thể</p><p>Tốc độ bàn đạp tối đa&nbsp;: 100 RPM</p><p>Số động cơ&nbsp;: 1</p><p>Nguồn điện&nbsp;:&nbsp;Châu Âu 220-240V ~ / 50-60Hz - 0,83A</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoa Kỳ, Canada 110-120V ~ / 50-60Hz - 1,6A</p><p>Thiết bị y tế&nbsp;: loại II a</p><p>Điều chỉnh độ cao khung hình&nbsp;: tối thiểu 90 cm / tối đa 109 cm</p><p>Điều chỉnh độ nghiêng nàn hình&nbsp;: 0 - 90 °</p><p>Phạm vi bàn đạp: 3 vị trí khác nhau</p><p>Phương thức sử dụng: trên xe lăn / loại ghế phù hợp khác</p><p>Di chuyển dễ dàng: với 2 bánh xe bọc cao su</p><p>Chức năng kiểm soát co cứng: 3 mức điều khiển / Đảo chiều quay</p><p>Động lực tập: Chơi game / phản hồi sinh học</p><p>Lưu trữ dữ liệu cá nhân: Thiết lập các thông số và kết quả</p><p>Cập nhật phần mềm / Xuất dữ liệu&nbsp;: bằng USB tại nhà</p> | <p>- Bảo hành thiết bị: 12 tháng</p><p>- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.</p><p>- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.</p><p><br></p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-03-22 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-28
3186 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ róc mài xương | DO771R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2078404 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>&nbsp;Giũa xương Miller, hai đầu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3187 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm bấm xương có thể tháo rời | FK907R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 26243645 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kìm bấm xương có thể tháo rời</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20
3188 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH034R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 12128500 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp Bulldog Diethrich, loại nhỏ, gập góc, dài 48mm, ngàm dài 13mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3189 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy cắt tiêu bản | Máy cắt tiêu bản | CUT5062 | Slee Medical GmbH | Đức | Slee Medical GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | Đức | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-02-16 | <p>Điểm nổi bật<br /> • Thiết bị vi phẫu bán tự động chính xác<br /> • 2 vị trí bộ nhớ nạp mẫu<br /> • Bảng điều khiển trực quan<br /> • Máy đếm từng phần (Stroke / Distance)<br /> • Khay đựng chất thải tích hợp, rộng rãi<br /> • Dải rộng các phụ kiện</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="327"> <tbody> <tr height="21"> <td height="21" width="327">Cấu hình cung cấp bao gồm:</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="327">- Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="327">- Thiết bị định hướng</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="327">- Kẹp Cassette đa năng, có thể định hướng</td> </tr> <tr height="41"> <td height="41" width="327">- Giá đỡ 3 lưỡi dao áp dụng cho lưỡi dao dùng một lần cấu hình cao và thấp</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="327">- Khay đựng chất thải</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="327">- 1 hộp lưỡi dao dùng 1 lần (50 cái)</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="327">- Tấm phủ máy</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="327">- Dây nguồn</td> </tr> <tr height="41"> <td height="41" width="327">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2020-11-16 | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2020-11-16
3190 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | Máy đo đường huyết Gamte Voice | PG-301 | Philosys Co., Ltd | Hàn Quốc | Philosys Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1650000 | f | Cái | true | 2021-04-17 | 2022-04-17 | <p>Hệ thống theo dõi đường huyết; Máy đo đường huyết có thể "NÓI CHUYỆN"; Hướng dẫn bằng âm thanh trong từng bước.</p><p>Đặc trưng</p><p>Màn hình rộng 3,5 inch, Hướng dẫn bằng âm thanh, Báo thức kiểm tra, Thể tích máu nhỏ (0,5µl)</p> | <p>Màn hình rộng 3,5 inch, Hướng dẫn bằng âm thanh, Báo thức kiểm tra, Thể tích máu nhỏ (0,5µl)</p><p>Phương pháp thử Cảm biến cơ điện</p><p>Phương pháp hiệu chuẩn Tương đương với huyết tương</p><p>Thời gian kiểm tra 5 giây</p> |  | <p>Phương pháp thử Cảm biến cơ điện</p><p>Phương pháp hiệu chuẩn Tương đương với huyết tương</p><p>Mẫu máu toàn phần mao mạch</p><p>Thể tích mẫu 0,5µl</p><p>Thời gian kiểm tra 5 giây</p><p>Bộ nhớ 5000 Kết quả kiểm tra đường huyết theo thời gian và ngày tháng</p><p>Phạm vi kết quả 20-600mg / dL (1,1-33,3mmol / L)</p><p>Phạm vi Hematocrit 20-60%</p><p>Nhiệt độ hoạt động 10-40 ° C (50-104 ° F)</p><p>Độ ẩm hoạt động 10-90% (RH)</p><p>Độ cao Lên đến 3.048 mét (10.000 ft)</p><p>Nguồn điện Hai pin kiềm (AAA, 1.5volt)</p><p>Kích thước 62.0 x 114.8 x 13.0mm (2.44 x 4.52 x 0.51 inch)</p><p>Trọng lượng 80g (2,82 oz)</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS | 2021-04-17 | Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS | 2021-04-17
3191 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai (Điện cực ốc tai thẳng mảnh) | Cochlear™ Nucleus® Cl522 Cochlear Implant with Slim Straight Electrode/CI522 | Cochlear Limited | Australia | Cochlear Limited | Australia | ["2021"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Australia | Nhóm 3 |  |  | 420000000 | t | Bộ | true | 2021-03-13 | 2022-03-13 | <p>Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai (Điện cực ốc tai thẳng mảnh)</p> | <p>Máy chính: 1 bộ</p><p>&nbsp;</p> | [6 empty] | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2021-03-13 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2021-03-13
3192 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính REXTON MOSAIC 20 HP E1 | REXTON MOSAIC 20 HP E1 | Sivantost Pte. Ltd. | Singapore | Sivantost Pte. Ltd. | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG |  | Nhóm 3 |  |  | 21000000 | f | Bộ | true | 2021-05-14 | 2022-05-14 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Máy trợ thính công suất cao dành cho người lớn và trẻ em</span></p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Hộp đựng máy: 01 hộp</p> |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số.</p><p>- Số kênh : 8</p><p>- Số chương trình: 4</p><p>- Mức độ khuếch đại tối đa: 82 dB SPL; Công suất đầu ra tối đa 140 dB SPL</p><p>-Hiệu chỉnh bằng phần mềm theo thính lực đồ</p><p>-Công nghệ ngắt tiếng hú</p><p>-Công nghệ Focus 360</p><p>-Công nghệ Voice Ranger, Wind Noise Cancellation</p><p>-Phù hợp với đối tượng có mức độ nghe kém từ nặng đến Sâu</p><p>-Kết nối phụ kiện: Smart Key, Transmitter,...</p><p>- Loại Pin sử dụng: Zin C air, cỡ Pin 675</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-28
3193 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Ống hút phẫu thuật | GF429R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 4711482 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Ống hút phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20
3194 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Búa dùng trong phẫu thuật | FL055R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 5834268 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Búa dùng trong phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3195 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống CT - Scanner | Hệ thống CT Scanner < 32 lát cắt/vòng quay | HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH (CT) 4 DÃY/8 LÁT CẮT | Revolution ACTs | Wipro GE Healthcare Private Ltd. | Ấn Độ | Wipro GE Healthcare Private Ltd. | Ấn Độ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 7800000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-28 | 2021-12-31 | <p><strong>THÔNG TIN CHUNG:</strong></p><p><strong>Hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT) 4 dãy/8 lát cắt</strong></p><p>v Model<strong>: Revolution ACTs</strong></p><p>v Hãng: <strong>GE</strong></p><p>v Năm sản xuất máy chính: theo năm đặt hàng, <strong>mới 100%</strong></p><p>v Hệ thống đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485, FSC</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Revolution ACTs là một giải pháp cung cấp sự chăm sóc bệnh nhân tốt hơn và tạo cơ hội để phục vụ nhiều bệnh nhân hơn. Nó được kế thừa các công nghệ từ dòng Revolution CT cao cấp của GE như Bộ thu hình độ nét cao (Clarity Detector), giao diện người dùng mới và công nghệ giảm liều tia 3D – Organ Dose Modulation</p><p> </p> | <p>Cấu hình cung cấp gồm:</p><ul><li>Hệ thống máy chính</li><li>Các phụ kiện tiêu chuẩn</li><li>Phần chọn thêm (chưa bao gồm trong cấu hình chính)</li></ul> |  | <p><strong>Hệ thống máy chính:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng phát tia X</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu thu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phát cao thế</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn điều khiển và hiển thị hình</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm điều khiển và ứng dụng lâm sàng đồng bộ với hệ thống</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng/phần mềm:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm/chức năng tái tạo ảnh: 01 bộ</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm/chức năng chụp xóa xương tự động: 01 bộ</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm/chức năng phân tích mạch máu: 01 bộ</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm/chức năng tái tạo và xử lý ảnh 3D: 01 bộ</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm/chức năng nội soi ảo cấu trúc chứa khí và xoang: 01 bộ</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm/chức năng chụp cấp cứu: 01 bộ</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm /chức năng giảm liều tia trong quá trình quét: 01 bộ</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm/chức năng chụp cho trẻ nhỏ: 01 bộ</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm/ chức năng chẩn đoán hỏng và sửa máy từ xa: 01 bộ</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối chuẩn DICOM: 01 bộ</p><p><strong>Các phụ kiện tiêu chuẩn</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phantom và giá đỡ phantom cân chỉnh máy: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đệm định vị bệnh nhân, đệm mặt bàn, đai bệnh nhân: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đàm thoại nội bộ hai chiều: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ màn hình và camera quan sát bệnh nhân: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ bàn ghế cho nhân viên vận hành: 01 bộ</p><p>Phần ch</p><p>ọn thêm<strong> (chưa bao gồm trong cấu hình chính):</strong></p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phần mềm/tính năng nâng cao</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-28 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-28
3196 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH108R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1466000 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp phẫu tích Micro-Hastled, thẳng, mảnh, dài 125mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3197 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ vặn vít dùng trong phẫu thuật | LS003R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 8976379 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ vặn vít dùng trong phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20
3198 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Ống hút phẫu thuật | GF860R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3967809 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Ống hút phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20
3199 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | FB400R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 3096673 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3200 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Cán dao không kèm lưỡi | BB073R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 253781 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Can dao không kèm lưỡi</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-04-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3201 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Ống hút phẫu thuật | GF933R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3744634 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Ống hút phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20
3202 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | THA 2 | THA 2 | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Tân Hương | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 204750 | t | Chai | false | 2021-06-17 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><span style="color: black;">- Tác dụng: Rửa sát khuẩn bề mặt dụng cụ thiết bị y tế, dùng trong y tế. chế phẩm có hiệu lực diệt 99,99% các vi sinh vật </span><em style="color: black;">Staphylococcus aureus, Preudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Mycobacterium tuberculosis, Candida albicans, Bacillus subtilis </em><span style="color: black;">sau 30 giây tiếp xúc.</span></p><p><span style="color: black;">- Hướng dẫn sử dụng: </span></p><p><span style="color: black;">Làm ướt dụng cụ thiết bị y tế, lấy khăn sạch thấm ướt và lấy THA 2 vừa đủ để tiến hành rửa bề mặt dụng cụ thiết bị y tế sao cho dịch thấm đều trên bề mặt cần vệ sinh sát khuẩn. Rửa lại bằng nước sạch vô khuẩn, lau khô bằng khăn vô khuẩn (Thời gian để chế phẩm đạt hiệu lực để tối thiểu 30 giây). </span></p> | <p> <span style="color: black;">- Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 2% (w/w) và các chất phụ gia (Glycerine, Alcohol Ethoxylates, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, Polyquatium 7 …) vừa đủ 100%.</span></p> |  | <ul><li>Màu hồng</li><li>Dạng lỏng</li></ul><p>Dung tích 500ml</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-06-17 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG | 2021-07-09
3203 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống Elisa | Hệ thống Elisa bán tự động | Hoá chất dùng cho máy Elisa | AIM V Medium | Oxford Immunotec Limited | Anh | Oxford Immunotec Limited | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA |  | Nhóm 3 |  |  | 3000000 | t | Chai | true | 2020-10-27 | 2023-10-27 | <p align="center">HÓA CHẤT AIM V</p> <p align="center">Chai 500ml</p> <p>&nbsp;</p> <p>Môi trường nuôi tế bào qua đêm.</p> <p>Môi trường chứa các thành phần dinh dưỡng thay thế huyết thanh người để tế bào có thể sống được trong thời gian ủ</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA | 2020-10-27 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA | 2020-11-11
3204 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | Que thử đường huyết Gmate Test Strip | PS-004 | Philosys Co., Ltd | Hàn Quốc | Philosys Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS |  | Nhóm 6 |  |  | 10080 | f | Kit | true | 2021-04-17 | 2022-04-17 | <p>Dễ dàng xử lý các dải thử nghiệm</p><p>Kiểm tra trang web thay thế</p><p>(Đầu ngón tay, Lòng bàn tay, Cánh tay trên, Cẳng tay, Đùi và Bắp chân)</p><p>Không cần mã hóa</p><p>Kích thước mẫu rất nhỏ</p><p>Độ chính xác đã được chứng minh</p><p>Không cần đơn thuốc</p><p>Thời gian kiểm tra nhanh</p><p>Que thử bệnh tiểu đường giúp kiểm soát lượng đường trong máu của bạn</p><p>Gói 50 que thử được FDA chứng nhận</p><p>Được thiết kế để hoạt động với TẤT CẢ Màn hình Glucose Gmate</p><p>Dải sử dụng một lần (Bỏ sau khi sử dụng)</p><p>Bảo quản từ 36 độ F đến 90 độ F</p><p>Đừng để tủ lạnh hoặc đông lạnh</p> | <p>Mục đích sử dụng Dành cho mục đích định lượng glucose trong mẫu máu mao mạch tươi</p><p>Phương pháp phát hiện Amperomerty</p><p>Enzyme Glucose Oxidase</p><p>Thời gian đo 5 giây</p><p>Phương pháp mã hóa Tự động mã hóa</p><p>Nguyên lý đo lường Điện hóa</p><p>Loại mẫu Máu toàn phần, mao mạch</p><p>Khối lượng mẫu 0,5uL</p> |  | <p>Mục đích sử dụng Dành cho mục đích định lượng glucose trong mẫu máu mao mạch tươi</p><p>Phương pháp phát hiện Amperomerty</p><p>Enzyme Glucose Oxidase</p><p>Chất trung gian được sử dụng để đo Hct hoặc trong phần phân tích thứ hai Kali Ferricyanide 10 đến 200 mM</p><p>Dải đo 20-600mg / dL (1,1-33,3mmol / L)</p><p>Thời gian đo 5 giây</p><p>Phương pháp mã hóa Tự động mã hóa</p><p>Nguyên lý đo lường Điện hóa</p><p>Loại mẫu Máu toàn phần, mao mạch</p><p>Khối lượng mẫu 0,5uL</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS | 2021-04-17 | Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS | 2021-04-17
3205 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD521R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 3315365 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu thuật Adson, có mấu, thẳng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-19 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3206 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | FB404R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 3679836 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3207 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ ấm CO2 | Tủ ấm CO2 áo nước, dung tích > 180 lít | 4111 | Thermo Fisher Scientific | Mỹ | Thermo Fisher Scientific Pte. Ltd (a part of Thermo Fisher Scientific Inc) | Singapore | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Mỹ | Nhóm 6 |  |  | 420000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>- Tủ ấm CO2 nuôi cấy mô, phôi, tế bào, vi sinh vật… trong phòng thí nghiệm</p><p>- Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</p><p class="ql-align-center"><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">- Tủ ấm CO2 loại áo nước</p><p class="ql-align-justify">- Thời gian giảm từ 370C xuống 360C là 1 giờ (khi mất điện)&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống điều khiển vi xử lý iCAN, màn hình cảm ứng&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Hiển thị các thông số: chương trình, nhiệt độ và CO2 dạng số và đồ thị&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Tự động ghi, lưu trữ và cung cấp thông số hoạt động của tủ (datalogs)&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Cấu tạo: buồng làm bằng thép không gỉ</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống báo động: kiểm tra và báo động khi quá nhiệt, CO2 và độ ẩm vượt quá mức cài đặt, nguồn bị lỗi.</p><p class="ql-align-justify">- bộ filter lọc HEPA hiệu suất 100% với cỡ hạt 0.5 µm</p><p class="ql-align-justify">- Thể tích tủ: 184.1 lít</p><p class="ql-align-justify">- Thể tích áo nước: 43.5 lít</p><p class="ql-align-justify">+ Khoảng nhiệt độ: từ môi trường&nbsp;+50C tới 550C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Điều khiển bước tiến: ±0.10C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ đồng đều: ±0.20C ở 370C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ ổn định: 0.10C&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Theo dõi báo động: ±10C&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Điều khiển CO­2:</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Mức độ điều khiển: Tốt hơn ± 0.1%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Dải CO2: 1-20%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ áp suất vào: 15 Psig</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Bộ cảm biến CO2: <span style="color: red;">dẫn nhiệt</span></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ ổn định: ± 0.1%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Theo dõi báo động: ± 1%&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Độ ẩm: Khoảng từ môi trường tới 95% ở 370C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Quạt ẩm, khay đựng nước làm ẩm tiêu chuẩn 3 lít</p><p class="ql-align-justify">- Công suất gia nhiệt: 344 BTU</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước trong (WxHxD): 54.1cm x 68.1cm x 50.8cm</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng: 102.2 kg</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn điện: 220/ 50Hz</p> |  | Bộ cửa 8 cánh | Filter lọc HEPA |  |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-18 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-18
3208 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH140R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1407500 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu Crile (Baby), mảnh, thẳng, đầu tù, dài 140mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3209 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH121R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1376000 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu Halsted (Mosquito), mảnh, cong, ngàm có răng (1x2), dài 125mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3210 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp dụng cụ, tổ chức | MB229R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 7489253 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp cầm máu Jacobson, cong, dài 130mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp dụng cụ, tổ chức</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-01
3211 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng | TS-102 | Takeuchi Co.,Ltd | Nhật Bản | Takeuchi Co.,Ltd | Nhật Bản | ["2021"] | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 630000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-24 | 2022-03-31 | <p>Bàn mổ đa năng</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung che gây mê: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đỡ tay kèm đệm: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đệm: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đỡ hông: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung treo IV: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ gác gối: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây buộc bệnh nhân: 01 cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <ul><li>Chiều cao: từ 640mm x 985mm</li><li>Kích thước bàn: 500mm x 2000 mm</li><li>Dốc đầu/chân: 25 độ</li><li>Nghiêng trái/phải: 25 độ</li><li>Điều chỉnh lưng lên/xuống: 60 độ/40 độ</li><li>Điều chỉnh tấm đỡ đầu lên/xuống: 45 độ/90 độ</li><li>Điều chỉnh tấm đỡ chân lên/xuống: 18 độ/90 độ - Mở rộng (góc giữa 2 tấm đỡ chân) khoảng 110 độ</li><li>Bộ điều khiển gắn thân bàn và cầm tay</li><li>Hệ thống điều khiển: Điện thủy lực</li><li>Phanh hãm: 2 phanh kiểu thủ công</li><li>Bánh xe: 1 xoay, 2 cố định</li><li>Nguồn cung cấp: AC240V, 50/60Hz</li><li>Tấm đỡ đầu và đỡ chân có thể hoán đổi được</li><li>Trọng lượng: ≤ 200 kg</li><li>Đệm: chất liệu đệm bọt khí urethane foam</li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech | 2021-06-24 | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech | 2021-06-24
3212 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp vải săng | BF431R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1258114 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>&nbsp;Kẹp vải săng (Backhaus)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-04-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3213 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ gặm đĩa đệm | FF532R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 27247317 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ gặm đĩa đệm Caspar, thẳng, ngàm có khía</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3214 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH144R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1270800 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp động mạch Crile,&nbsp;mảnh, thẳng, dài 140mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3215 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ bẩy xương | OL165R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2087209 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ bẩy xương Freer, cong, hai đầu, nhọn/tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
3216 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện não | Máy điện não | Máy điện não (34 kênh) | NEUROWERK EEG | SIGMA Medizin-Technik GmbH | Đức | SIGMA Medizin-Technik GmbH | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 750000000 | t | Bộ | true | 2021-04-28 | 2022-12-31 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p> | <p><strong>A. NEUROWERK EEG 34 desktop, bao gồm:</strong></p><p><strong><em>1. DB 26</em></strong></p><p>-Bộ khuếch đại kỹ thuật số EEG26, bao gồm: 26 kênh EEG tham chiếu, 4 + 2 kênh đa ký, 1 ánh sáng môi trường</p><p><strong><em>2. Giá cho hộp chính</em></strong></p><p><strong><em>3.Bảng nguồn </em></strong></p><p>Bộ điều hợp mạng Databox DbN bên ngoài, Bộ điều hợp khe cắm cho PC bao gồm.</p><p>kết nối cho NEUROWERK F40, 12V</p><p><strong><em>4.Cáp nối tạm x EEG 0,25m</em></strong></p><p><strong><em>5. Cáp nối tạm 5m</em></strong></p><p>Cáp Cat.5e 5.0m, màu đỏ, cáp mạng RJ45</p><p><strong><em>6. EEG Phụ kiện</em></strong></p><p>- 20 cái điện cực cầu EEG </p><p>- 20 cái cáp điện cực EEG</p><p>- 02 cái điện cực EKG wrist</p><p>- 02 cái cáp điện cực EKG </p><p>- 02cái điện cực tai</p><p><span style="color: black;">- 01 mũ EEG </span></p><p class="ql-align-justify"><strong><em>7. Máy tính trạm </em></strong></p><p><strong><em>8. Cáp IEC 1m</em></strong></p><p><strong><em>9. Chuột</em></strong></p><p><strong><em>10. Bàn phím</em></strong></p><p><strong><em>11. Màn hình </em></strong></p><p><strong><em>12. Cáp IEC 2m</em></strong></p><p><strong><em>13. Cáp nối tạm 2m</em></strong></p><p><strong><em>14. Biến áp cách ly 400VA</em></strong></p><p><span style="color: black;">1,9 A, 220V / 50 Hz, với công tắc bảo vệ nhiệt độ, Tương thích EN 60601-1</span></p><p><strong><em>15. Bản quyền Neurowerk</em></strong></p><p>Bản quyền truy cập NEUROWERK CENTER, 1 người dùng, dành cho Windows 7 và 10</p><p>Cơ sở dữ liệu bệnh nhân, phần mềm đánh giá EEG / EMG với chức năng báo cáo</p><p>tùy thuộc vào trạm ghi</p><p>Giấy phép đánh giá có thể được cài đặt trên bất kỳ trạm PC nào, vì vậy </p><p>phần mềm có sẵn trên một số trạm PC. Quản trị không có khóa cứng USB (Dongle)</p><p>Yêu cầu phần cứng TỐI THIỂU: CPU Intel min. 2,4 GHz, RAM 2 GB,</p><p>WINDOWS 7prof. ,</p><p><strong><em>16. NEUROWERK F40 kích thích ánh sáng</em></strong></p><p class="ql-align-justify">- Đèn flash LED, tần số đèn flash 1 - 60Hz với cánh tay xoay nhôm 385 x 400mm, và được cố định giữ trên xe đẩy</p><p><strong><em>17. Xe đẩy</em></strong></p><p>4 bánh, đường kính bánh xe 75mm có khóa, chiều cao 780mm, có ngăn kéo để bàn phím</p> |  |  | <p>- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.</p><p>- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.</p><p>- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.</p><p>- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)</p><p>- Cung cấp CO, CQ</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-28 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-28
3217 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Ống kính nội soi | PE610A | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 117528558 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Ống kính nội soi</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20
3218 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ gặm đĩa đệm | FF533R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 27247317 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ gặm đĩa đệm Caspar, thẳng, ngàm có khía</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3219 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH166R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1337400 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp động mạch Crile,&nbsp;mảnh, thẳng, dài 160mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3220 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy bơm hơi áp lực ngắt quãng phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch Synchro DVT Compression Power Unit | Synchro T19 | Talley Group | Anh | Talley Group | Anh | ["2020"] | Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS |  | Nhóm 3 |  |  | 88000000 | f | Cái | true | 2021-04-17 | 2022-04-17 | <p>Máy bơm dễ sử dụng và bao chi được thiết lập và vận hành nhanh chóng và đơn giản.</p><p>Bộ nguồn được điều khiển bằng bộ vi xử lý hoàn toàn tự động, yên tĩnh hoạt động</p><p>Bao chi 3 ngăn và có 3 loại bao chi: Đùi và bắp chân, bắp chân, bàn chân:</p><p>Các chỉ báo lỗi và trạng thái hoạt động bằng hình ảnh và âm thanh để nâng cao tính an toàn của bằng sáng chế.</p><p>Chất liệu vải mềm tạo ra sự thoải mái và tối đa hóa độ mòn của Bao chi.</p> | <p>Phạm vi áp lực (đùi và cẳng chân): 40 - 60 mmHg</p><p>Phạm vi áp suất (bàn chân): 120 mmHg</p><p>Thời gian chu kỳ: 75 giây</p><p>Thời gian bơm: 30 giây</p><p>Thời gian xả: 45 giây</p><p>Bao chi tương thích</p><p>Bao chi có 3 ngăn:</p><p>Có ba loại Bao chi: Đùi và bắp chân, bắp chân, bàn chân:</p><p>Đùi (Đùi và bắp chân) (cỡ lớn) - MDS305XL</p><p>Đùi (Đùi và bắp chân) - MDS305</p><p>Bắp chân - MDS309</p><p>Bàn chân - MDS315</p> |  | <p>Chất liệu vỏ: Nhựa ABS</p><p>Kích thước: 335mm x 233mm x 165mm</p><p>Trọng lượng: 3,4 kg</p><p>Phạm vi áp lực (đùi và cẳng chân): 40 - 60 mmHg</p><p>Phạm vi áp suất (bàn chân): 120 mmHg</p><p>Thời gian chu kỳ: 75 giây</p><p>Thời gian bơm: 30 giây</p><p>Thời gian xả: 45 giây</p><p>Bao chi tương thích</p><p>Bao chi có 3 ngăn:</p><p>Có ba loại Bao chi: Đùi và bắp chân, bắp chân, bàn chân:</p><p>Đùi (Đùi và bắp chân) (cỡ lớn) - MDS305XL</p><p>Đùi (Đùi và bắp chân) - MDS305</p><p>Bắp chân - MDS309</p><p>Bàn chân - MDS315</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS | 2021-04-17 | Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS | 2021-04-17
3221 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng | TS-102EP | Takeuchi Co.,Ltd | Nhật Bản | Takeuchi Co.,Ltd | Nhật Bản | ["2021"] | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech |  | Nhóm null |  |  | 600000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-24 | 2022-03-31 | <p>Bàn mổ đa năng</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung che gây mê: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đỡ tay kèm đệm: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đệm: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đỡ hông: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung treo IV: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ gác gối: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây buộc bệnh nhân: 01 cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <ul><li><span style="color: black;">Chiều cao: từ 640mm x 985mm</span></li><li><span style="color: black;">Kích thước bàn: 500mm x 2000 mm</span></li><li><span style="color: black;">Dốc đầu/chân: 25 độ</span></li><li><span style="color: black;">Nghiêng trái/phải: 25 độ</span></li><li><span style="color: black;">Điều chỉnh lưng lên/xuống: 60 độ/40 độ</span></li><li><span style="color: black;">Điều chỉnh tấm đỡ đầulên/xuống: 45 độ/90 độ</span></li><li><span style="color: black;">Tấm đỡ chân, lên/xuống: 18 độ/90 độ - mở rộng 2 bên: 110 độ</span></li><li><span style="color: black;">Bộ điều khiển gắn thân bàn và cầm tay</span></li><li><span style="color: black;">Hệ thống điều khiển: Hệ thống điều khiển công suất kép được điều khiển bằng điện thủy lực &amp; bàn đạp</span></li><li><span style="color: black;">Phanh hãm: 2 phanh kiểu thủ công</span></li><li><span style="color: black;">Bánh xe: 1 xoay, 2 cố định</span></li><li><span style="color: black;">Nguồn cung cấp: AC240V, 50/60Hz &amp; điện thủy lực bằng bàn đạp</span></li><li><span style="color: black;">Tấm đỡ đầu và đỡ chân có thể hoán đổi được</span></li><li><span style="color: black;">Trọng lượng: ≤ 200 kg</span></li><li><span style="color: black;">Đệm: chất liệu đệm bọt khí urethane foam</span></li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech | 2021-06-24 | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech | 2021-06-24
3222 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Hệ thống hạ nhiệt theo chương trình | Thiết bị hạ nhiệt độ theo chương trình, 48 lít | TSCM48EV | Thermo Fisher Scientific Inc. | Mỹ | Thermo Fisher Scientific Pte. Ltd (a part of Thermo Fisher Scientific Inc) | Singapore | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1596000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-30 | 2021-12-31 | <p>- Thiết bị hạ nhiệt độ theo chương trình bảo quản mô, tế bào… trong phòng thí nghiệm</p><p>- Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Máy in nhiệt: 01 cái</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify">- Bộ cảm biến theo dõi nhiệt độ buồng: 01 cái </p><p class="ql-align-justify">- Bộ cảm biến theo dõi nhiệt độ mẫu trong lọ 2ml: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bộ cảm biến theo dõi nhiệt độ mẫu túi máu: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bình cấp Nitơ lỏng &gt;120 lít: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bộ máy vi tính và máy in: 01 bộ </p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify">+ Thiết bị hạ lạnh nhiệt độ theo chương trình nhằm mục đích làm lạnh mẫu xuống âm độ mà không làm đứt, gãy, phá huỷ mẫu. Tốc độ làm lạnh điều khiển được tối ưu hoá cho các mẫu khác nhau.</p><p class="ql-align-justify">+ Máy điều khiển dạng vi xử</p><p class="ql-align-justify">lý</p><p class="ql-align-justify">+ Điều khiển mọi thông số</p><p class="ql-align-justify">trên màn hình cảm ứng</p><p class="ql-align-justify">+ Dung lượng tối đa cho phép:</p><p class="ql-align-justify">1.180 ống mẫu 2ml hoặc 24 túi máu dung tích tới 500ml&nbsp; </p><p class="ql-align-justify">+ Dung tích: 48 lít</p><p class="ql-align-justify">+ Dải nhiệt độ điều chỉnh được:</p><p class="ql-align-justify">từ + 50 độ C tới&nbsp;-180 độ C</p><p class="ql-align-justify">+ Mức điều chỉnh nhiệt độ:</p><p class="ql-align-justify">+/- 0.1 độ C</p><p class="ql-align-justify">+ Tốc độ tăng nhiệt độ: 0.1 độ</p><p class="ql-align-justify">C/phút đến 10 độ C/phút</p><p class="ql-align-justify">+ Tốc độ hạ nhiệt độ: -0.1 độ</p><p class="ql-align-justify">C/phút đến&nbsp;-99.9 độ C/phút. </p><p class="ql-align-justify">+ Số chương trình: 14 chương</p><p class="ql-align-justify">trình tự động&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">+ Mật mã bảo vệ: có 3 mức mật</p><p class="ql-align-justify">mã bảo vệ</p><p class="ql-align-justify">+ Kích thước máy: 1.252 x 551</p><p class="ql-align-justify">x 610 mm</p><p class="ql-align-justify">+ Trọng lượng: 86.9 kg</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-30 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-30
3223 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, hóa chất chuyên dụng | Tủ lạnh 2 - 14 độ C, ≥ 480 lít | MPR-514-PE | PHC Corporation | Nhật Bản | PHC Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa |  | Nhóm 6 |  |  | 264000000 | t | Cái | true | 2021-04-28 | 2021-12-31 | <ul><li> Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485</li></ul> | <ul><li class="ql-align-justify">Máy chính: 01 cái</li><li class="ql-align-justify">Giá đỡ mẫu: 05 cái</li><li class="ql-align-justify">Chìa khóa tủ: 01 bộ</li></ul><p><br></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-04-28 | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-04-28
3224 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ gặm đĩa đệm | FF543R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 28059301 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ gặm đĩa đệm Caspar, ngàm cong lên 150°, ngàm có khía</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3225 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy định danh vi khuẩn nhanh | MALDI BIOTYPER sirius one | MALDI Biotyper sirius one | Bruker Daltonik GmbH | Đức | Bruker Daltonik GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH | Đức | Nhóm 3 |  |  | 12580000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-13 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống định danh vi sinh vật&nbsp;<strong>MALDI BIOTYPER&nbsp;sirius one </strong>ứng dụng</p><p>&nbsp;công nghệ khối phổ MALDI-TOF MS (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization -Time of&nbsp;Flight Mass Spectrometry) tiếp cận các ribosomal protein đặc trưng có trong tế bào vi sinh vật định danh đa chủng vi sinh vật bao gồm vi khuẩn Gram-/+, hiếu khí/kỵ khí, nấm mốc, nấm men, Mycobacteria. Kết quả định danh&nbsp;chính xác tới cấp độ loài.&nbsp;Thư viện dữ liệu chứa hơn 3000 loài.</p><p>Hệ thống máy định danh&nbsp;</p><p>MALDI BIOTYPER&nbsp;sirius one cho kết quả định danh vi sinh vật nhanh chóng, với công suất hoạt động của laser lên tới 400 mẫu /giờ. Thao tác thực hiện đơn giản và có thể dễ dàng kết nối với hệ thống quản lý thông tin của bệnh viện</p> | <p><strong>Thành phần chính:&nbsp;</strong></p><p><em>Phần cứng</em>: Máy khối phổ&nbsp;model MALDI Biotyper sirius one&nbsp;</p><p><em>Phần mềm</em>: MALDI Biotyper Compass Software Package</p><p><em>Thư viện dữ liệu:</em>&nbsp;Bruker Database</p><p><em>Bộ máy tính</em>: intel xeon e5 3.5ghz, Ram 16 G + Windows 10 bản quyền, + màn hình hiển thị LCD ≥22" Wins7 64bit.</p><p>Màn hình hiển thị&nbsp;≥ 22"</p><p>01 Máy in&nbsp;khổ A4</p><p>Đĩa phết mẫu&nbsp;Target plate bao gồm 02 loại: tái sử dụng nhiều lần bằng thép nguyên khối và loại sử dụng 1 lần, tùy chọn từ 1-96 vị trí, không yêu cầu số mẫu tối thiêu cho mỗi lần chạy.</p><p>Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo</p><p><br></p><p>Tiêu chu<strong>ẩn chất lượng:&nbsp;</strong></p><p><br></p><p><br></p><ul><li>ISO 9001, ISO 13485, </li><li>CE, CFS</li></ul> | <ul><li><strong>Module Sepsityper:</strong>&nbsp;Module định danh trực tiếp vi khuẩn, nấm từ chai cấy máu dương tính&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Module S<strong>ubtyping: </strong>Module phát hiện vi khuẩn kháng thuốc: MRSA, KPC, cfiA -positive&nbsp;Bacteroides fragilis&nbsp;</li><li>Module Myco<strong>bateria</strong>: Định danh vi khuẩn Mycobateria từ môi trường lỏng (MGIT)và rắn.<strong>Module </strong></li><li><strong>STAR-BL:</strong>&nbsp;Module phát hiện vi khuẩn kháng thuốc beta-Lactam bằng cơ chế sinh enzym Beta-lactamase</li></ul> | <p><em style="color: black;">Phần cứng</em><span style="color: black;">: Máy khối phổ có model MALDI Biotyper</span></p><ul><li>Kích thước: Rộng&nbsp;x&nbsp;Dài&nbsp;x&nbsp;Cao :&nbsp;510 mm&nbsp;x&nbsp;680mm&nbsp;x 1093mm</li><li>Khối lượng: 75 kg, máy để bàn</li><li>Điện áp: 100-240 V</li><li>Tần số: 50/60 Hz</li><li>Công suất tiêu thụ: 400W</li><li><em>Nguồn Laser</em>: Bruker smartbeam laser, bước sóng 355 nm.</li><li><em>Ống flight tube</em>: 95 cm, đúc bằng thép không rỉ</li></ul><p><em style="color: black;">Detector/ Đầu dò</em><span style="color: black;">: Linear detector</span></p> | <p><span style="color: black;">Bảo hành theo quy định của hãng sản xuất.</span></p><p><br></p><p>Hỗ tr<span style="color: black;">ợ kỹ thuật </span>24/7</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH | 2021-05-13 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH | 2021-05-13
3226 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Máy sắc thuốc đóng gói tự động | YJ20/1+1(50-250) | Beijing Donghuayuan Medical Equipment Co., Ltd. | Trung Quốc | Beijing Sun International Trade Co., Ltd | Trung Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 90000000 | t | Cái | true | 2021-04-28 | 2022-12-31 | <p> - Thiết bị mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p><p class="ql-align-justify"> </p> | <p class="ql-align-justify">Máy sắc thuốc đóng gói tự động : 1 máy</p> |  | <p> <strong><em>Đặc tính</em></strong></p><p>- Máy sắc thuốc kết hợp đóng gói, nhỏ gọn, thiết kế thanh lịch, tiết kiệm không gian</p><p>- Áp suất và nhiệt động thông thường</p><p>- Công nghệ kỹ thuật số, kiểm soát với độ chính xác cao</p><p>-Tự động chuyển đổi lửa to, lửa nhỏ</p><p>- Thời gian nhiệt độ cao ( thời gian đun sôi) hiển thị tự động</p><p>- Nồi sắc chất liệu thủy tinh, quá trình sắc thuốc dễ dàng quan sát</p><p><strong><em>Thông số kỹ thuật</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-Dung tích: 20000ml/nồi x 1</p><p class="ql-align-justify">-Công suất sắc thuốc: 2800W/nồi </p><p>-Kích cỡ: 560x560x1250 mm</p><p>-Trọng lượng: 65kg</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-28 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-28
3227 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH207R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2799700 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu Heiss, mảnh, cong, đầu tù, dài 200mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3228 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai (Điện cực ốc tai uốn vòng) | Cochlear™ Nucleus® Cl512 Cochlear Implant with Contour Advance® Electrode/CI512 | Cochlear Limited | Australia | Cochlear Limited | Australia | ["2021"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Australia | Nhóm 3 |  |  | 420000000 | t | Bộ | true | 2021-03-13 | 2022-03-13 | <p>Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai (Điện cực ốc tai uốn vòng)</p> | <p>Máy chính: 1 bộ</p><p>&nbsp;</p> | [6 empty] | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2021-03-13 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2021-03-13
3229 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ gặm đĩa đệm | FF553R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 30799631 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ gặm đĩa đệm Caspar, ngàm cong xuống 150°, ngàm có khía</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3230 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Bao chi đùi dùng cho máy bơm áp lực ngắt quãng điều trị phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu SYNCHRO Three Chamber IPC Garments | MDS305 / MDS305XL | Talley Group | Anh | Talley Group | Anh | ["2020"] | Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS |  | Nhóm 3 |  |  | 1890000 | f | Đôi | true | 2021-04-17 | 2022-04-17 | <p>Bao chi đùi dùng cho máy bơm áp lực ngắt quãng SYNCHRO điều trị phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu và suy giãn tĩnh mạch, vật liệu Nylon. Áp suất: 40-60mmHg. Thời gian của chu kỳ bơm: 75s</p> | <p>Bao chi đùi dùng cho máy bơm áp lực ngắt quãng SYNCHRO điều trị phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu và suy giãn tĩnh mạch, vật liệu Nylon. Áp suất: 40-60mmHg. Thời gian của chu kỳ bơm: 75s</p> |  | <p>Bao chi đùi dùng cho máy bơm áp lực ngắt quãng SYNCHRO điều trị phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu và suy giãn tĩnh mạch, vật liệu Nylon. Áp suất: 40-60mmHg. Thời gian của chu kỳ bơm: 75s</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS | 2021-04-17 | Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS | 2021-04-17
3231 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy định danh vi khuẩn nhanh | MALDI BIOTYPER SYSTEM | Microflex LT/SH | Bruker Daltonik GmbH | Đức | Bruker Daltonik GmbH | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH | Đức | Nhóm 3 |  |  | 10890000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-01 | 2021-12-01 | <p>Hệ thống định danh vi sinh vật <strong>MALDI BIOTYPER </strong>ứng dụng</p><p> <strong>c</strong></p><p>ông nghệ khối phổ MALDI-TOF MS (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization -Time of&nbsp;Flight Mass Spectrometry) tiếp cận các ribosomal protein đặc trưng có trong tế bào vi sinh vật định danh đa chủng vi sinh vật bao gồm vi khuẩn Gram-/+, hiếu khí/kỵ khí, nấm mốc, nấm men, Mycobacteria. Kết quả định danh&nbsp;chính xác tới cấp độ loài.&nbsp;Thư viện dữ liệu chứa hơn 3000 loài.</p><p>Hệ thống máy định danh </p><p>MALDI BIOTYPER </p><p>cho kết quả định danh vi sinh vật nhanh chóng, thời gian định danh 96 mẫu trong vòng&nbsp;45 phút.</p><p>Thao tác thực hiện đơn giản và có thể dễ dàng kết nối với hệ thống quản lý thông tin của bệnh viện</p><p>&nbsp;</p> | <p><b>Thành phần chính:&nbsp;</b></p> <p><em>Phần cứng</em>: Máy khối phổ&nbsp;model Microflex LT/SH&nbsp;</p> <p><i>Phần mềm</i>: MALDI Biotyper Compass Software Package</p> <p><em>Thư viện dữ liệu:</em> Bruker Database</p> <p><em>Bộ máy tính</em>: intel xeon e5 3.5ghz, Ram 16 G + Windows 7 bản quyền, + màn hình hiển thị LCD ≥22" Wins7 64bit.</p> <p>Màn hình hiển thị&nbsp; ≥ 22"</p> <p>01 Máy in&nbsp;khổ A4</p> <p>Đĩa phết mẫu&nbsp;Target plate, 96 vị trí, đúc bằng thép nguyên khối, tái sử dụng</p> <p>Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo</p> <p><b>Tiêu chuẩn chất lượng:&nbsp;</b></p> <ul> <li>AOAC</li> <li>ISO 9001, ISO 13485</li> <li>CE, CFS</li> </ul> | <p><strong>Module Sepsityper:</strong>&nbsp;Module định danh trực tiếp vi khuẩn, nấm từ chai cấy máu dương tính</p> <p><strong>Module Subtyping:</strong> Module phát hiện vi khuẩn kháng thuốc: MRSA, KPC, cfiA -positive&nbsp;Bacteroides fragilis&nbsp;</p> <p><strong>Module Mycobateria</strong>: Định danh vi khuẩn Mycobateria từ môi trường lỏng (MGIT)và rắn&nbsp;</p> <p><strong>Module STAR-BL:</strong> Module phát hiện vi khuẩn kháng thuốc beta-Lactam bằng cơ chế sinh enzym Beta-lactamase</p> | <p><em>Phần cứng</em>: Máy khối phổ có model Microflex LT/SH</p> <ul> <li>Kích thước: Rộng&nbsp; x&nbsp; Dài&nbsp; x&nbsp; Cao :&nbsp; 510 mm&nbsp; x&nbsp; 680mm&nbsp; x 1093mm</li> <li>Khối lượng: 84 kg, máy để bàn</li> <li>Điện áp: 100-240 V</li> <li>Tần số: 50/60 Hz</li> <li>Công suất tiêu thụ: 400W</li> <li><i>Nguồn Laser</i>: Nitrogen laser, bước sóng 337 nm.</li> <li><i>Ống flight tube</i>: 95 cm, đúc bằng thép không rỉ</li> <li><i>Detector/ Đầu dò</i>: Linear detector</li> </ul> | <p>Bảo hành theo quy định của hãng sản xuất.</p> <p>Hỗ trợ kỹ thuật 24/7</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH | 2020-11-16 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH | 2021-05-13
3232 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ gặm đĩa đệm | FF842R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 24195862 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ gặm đĩa đệm Caspar, ngàm cong lên 150°</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3233 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Giường sưởi cho trẻ sơ sinh | BB.W02 | Công Ty TNHH Vĩnh Đạt (Bb.Time Co.,Ltd) | Việt Nam | Công Ty TNHH Vĩnh Đạt (Bb.Time Co.,Ltd) | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT |  | Nhóm null |  |  | 45000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Giường sưởi cho trẻ sơ sinh là giường điều trị nhi được trang bị đầu sưởi (WARMER). Giường được thiết kế dưới dạng MODUL có thể di chuyển dễ dàng và thuận tiện bằng 4 bánh xe, có chế độ phanh hãm an toàn; có thể tháo, ghép vệ sinh và bảo dưỡng thuận tiện nhanh gọn. Giường sưởi cho trẻ sơ sinh được chỉ định trong việc điêu trị hồi sức cấp cứu trẻ sơ sinh, sử dụng trong các bệnh viện nhi, phụ sản ở trung ương và địa phương.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT | 2020-11-02 | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT | 2020-11-11
3234 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống vận chuyển mẫu và thiết bị phụ trợ | Hệ thống lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn tự động | BioArchive system | ThermoGenesis Corp. | Mỹ | ThermoGenesis Corp. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 13060000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-28 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Hệ thống lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn tự động (BioArchive</strong> <strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Cryopreservation System)</strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Hãng sản xuất: Thermogenesis Corp. (CESCA Therapeutics) - Mỹ</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Xuất xứ: Mỹ (chứng nhận chất lượng (CO/ CC) được cấp bởi hãngThermogenesis – Mỹ, giấy chứng nhận xuất xứ (CO) được cấp bởi phòng thương mại Mỹ.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Model: BioArchive system (mã số 8-4000-1)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Thiết bị mới 100%</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Năm sản xuất: 2020-2021.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2003, GMP được chứng nhận bởi FDA Mỹ, EC - chứng nhận đảm bảo chất lượng về thiết bị y tế Directive 93/42/EEC, Annex II exluding section 4.</span></p> | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Hệ thống chính lưu trữ tế bào máu cuống rốn hoàn chỉnh, có công suất lưu mẫu 3.620 mẫu, dung tích tank chứa 520 lít, có tích hợp các thiết bị trên hệ thống như sau:</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cánh tay robot điều khiển quá trình lưu mẫu, lấy mẫu tự động.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tính tích hợp phần mềm quản lý mẫu tự động và giao diện với người sửdụng qua màn hình máy tính, hiển thị dữ liệu và in báo cáo. Phần mềm đáp ứng tiêu chuẩn cGMP, cGTP.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lưu nguồn điện UPS (bộ nguồn điện dự phòng trong hệ thống).</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mô đun CRF hạ nhiệt theo lập trình (controlled rate freezer module) để điềukhiển quá trình lưu mẫu tự động.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mô đun lấy mẫu đông cách nhiệt giúp bảo vệ người vận hành khỏi sự tiếpxúc với nito lỏng và bảo vệ mẫu khỏi hiện tượng gia nhiệt tạm thời (TWEs).</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in mã vạch (barcode).</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy quét mã vạch cầm tay (barcode scanner).</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cuộn nhãn mã vạch, 1000 nhãn/ cuộn.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công cụ truy suất mẫu.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">10.&nbsp;&nbsp;Máy in giấy (mua trong nước).</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">11.&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh – tiếng Việt.</span></p> |  | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chính lưu trữ và lấy mẫu được kết hợp thành một thiết bị đồng bộ, có bộ phận lưu mẫu và lấy mẫu điều khiển hoàn toàn tự động.</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ lưu trữ mẫu: dưới<span style="color: rgb(51, 51, 51);"> -196°C.</span></p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích tank trữ mẫu (bao gồm nitơ lỏng): Thể tích 520 lít.</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lượng tiêu hao nitơ lỏng: khoảng 25 lít/ngày.</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất lưu trữ mẫu (unit): 3.620 mẫu (25ml/đơn vị)</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tank trữ mẫu, có vỏ 2 lớp (double-walled), làm bằng thép không rỉ, cáchnhiệt tốt bằng chân không.</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ làm lạnh được cài đặt sẵn: từ 2 đến 10 C / phút.</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điều khiển mức nitơ lỏng trong tank</p><p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tế bào lưu trữ trong hệ thống có khả năng sống sót cao (&gt;94%) sau khi rã đông.</p><p>10.&nbsp;&nbsp;Khả năng phục hồi tế bào gốc CD34+ ổn định (&gt;97%).</p><p>11.&nbsp;&nbsp;Trọng lượng máy: 545 Kg (khi chưa chứa mẫu &amp; nitơ lỏng) và 1590 Kg (khichứa mẫu và nitơ lỏng).</p><p>12.&nbsp;&nbsp;Điện năng 200-240 VAC, điện năng tiêu thụ ≤10A.</p><p>13.&nbsp;&nbsp;Vận hành tốt trong điều kiện: Ẩm độ tương đối: &lt;60%, nhiệt độ 15 - 27oC.</p><p>14.&nbsp;&nbsp;Cánh tay điều khiển</p><p>15.&nbsp;&nbsp;Máy tính điều khiển được cài đặt phần mềm vận hành, quản lý mẫu tự động</p><p>16.&nbsp;&nbsp;Bộ lưu điện</p><p>17.&nbsp;&nbsp;Mô đun CRF hạ nhiệt</p><p>18.&nbsp;&nbsp;Mô đun lấy mẫu đông cách nhiệt</p><p>19.&nbsp;&nbsp;Máy in mã vạch</p><p>20.&nbsp;&nbsp;Máy quét mã vạch cầm tay</p><p>21.&nbsp;&nbsp;Máy in</p> |  | Cam kết cung cấp phụ tùng, vật tư tiêu hao. |  | Cam kết cung cấp các dịch vu kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu. |  | CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM | 2021-04-28 | CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM | 2021-04-28
3235 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH210R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 4015600 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu Halsted (Mosquito), mảnh, thẳng, dài 200mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3236 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | ZEUS-400 | ZEUS-400 | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | Zerone Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 75000000 | t | Cái | false | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Dao mổ, cắt, đốt điện</p> | [8 empty] | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2020-12-09 | Cty TNHH thiết bị y tế Tây Đô | 2021-04-20
3237 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh, vén phẫu thuật | FF699R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 4050012 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh vén rễ thần kinh Caspar, hình lưỡi lê, đầu tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3238 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Giường hỗ trợ hồi sức cho trẻ sơ sinh | BB.GNH.01 | Công Ty TNHH Vĩnh Đạt (Bb.Time Co.,Ltd) | Việt Nam | Công Ty TNHH Vĩnh Đạt (Bb.Time Co.,Ltd) | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 86000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Giường hỗ trợ hồi sức cho trẻ sơ sinh là giường điều trị nhi đa năng được trang bị hai chức năng hỗ trợ và điều trị bệnh nhi là sưởi (WARMER) và chiếu vàng da (PHOTOTHERAPY) với hệ thống điện, điện tử các chức năng được tích hợp. Máy được thiết kế dưới dạng một tổ hợp giường MODUL có thể di chuyển dễ dàng và thuận tiện bằng 4 bánh xe, có chế độ phanh hãm an toàn; có thể tháo, ghép vệ sinh và bảo dưỡng thuận tiện, nhanh gọn.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT | 2020-11-02 | CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT | 2020-11-11
3239 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh, vén phẫu thuật | FF708R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 7043240 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh vén rễ thần kinh Hess, gập góc 90°, đầu tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3240 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy thận nhân tạo | Máy thận nhân tạo | Máy thận nhân tạo 4008A | 4008A | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Schweinfurt Plant | Đức | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. | Đức |  | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | Đức | Nhóm 1 |  |  | 440000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-22 | 2021-10-22 | <p><em>Máy thận nhân tạo 4008A hay còn gọi là máy lọc máu là thiết bị làm sạch chất cặn bã từ máu ở những bệnh nhân bị suy thận cấp hoặc mạn tính để thay thế chức năng thận.&nbsp;</em></p> | <table> <tbody> <tr height="21"> <td height="21" width="401">Cấu hình chính</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="401">▪ Máy chính: 01 máy</td> </tr> <tr height="22"> <td height="22" width="401">▪ Bộ dây nối với dịch lọc A và B: 01 bộ</td> </tr> <tr height="23"> <td height="23" width="401">▪ Bộ dây nối với hệ thống nước RO: 01 dây</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="401">▪ Bộ dây nối với hệ thống nước thải: 01 dây</td> </tr> <tr height="24"> <td height="24" width="401">▪ Cây treo dịch truyền/ Cọc đỡ dịch mồi: 01 cái</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="401">▪ Giá đỡ quả lọc: 01 cái</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="401">▪ Dây nguồn gắn sẵn: 01 dây</td> </tr> <tr height="21"> <td height="21" width="401">▪ Que hút hoá chất tẩy trùng : 01 cái</td> </tr> <tr height="22"> <td height="22" width="401">▪ Sách Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | 2020-10-22 | Công Ty TNHH SUNMED Việt Nam | 2021-05-20
3241 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | FF901R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 24010043 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh phẫu thuật Caspar, bên trái</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3242 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH217R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 3797800 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu Heiss mảnh, cong, ngàm có răng (1x2), dài 200mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3243 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo nhãn áp | Đầu đo Máy đo nhãn áp | TP01 | Icare Finland Oy | Phần Lan | Icare Finland Oy | Phần Lan | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 3900000 | t | Hộp | true | 2021-04-19 | 2021-07-31 | <p>Đầu đo cho máy Icare® TA01i, ic100 và ic200</p><h1><br></h1><p><br></p> | <p><strong>Kích thước: </strong>1.8 mm (đường kính) x 40,4 mm (chiều dài).</p><p><strong>Vật liệu sản xuất: </strong>Các vật liệu được dùng trong y tế.</p><p><strong>Đóng gói: </strong>Hộp chứa 100 đầu đo</p> |  | <p>Đầu đo cho máy đo nhãn áp Icare® là đầu đo dùng một lần, nhỏ gọn và khối lượng rất nhẹ tạo sự an toàn và chính xác trên những đối tượng bệnh nhân khác nhau. Nhờ việc đầu đo sử dụng một lần, quá trình đo hoàn toàn tránh được sự lâu nhiễm chéo</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-04-18 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-04-18
3244 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ ấm CO2 | Tủ ấm CO2 áo nước, > 180 lít 3 loại khí | 4131 | Thermo Fisher Scientific | Mỹ | Thermo Fisher Scientific Pte. Ltd (a part of Thermo Fisher Scientific Inc) | Singapore | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Mỹ | Nhóm null |  |  | 520000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>- Tủ ấm CO2 nuôi cấy mô, phôi, tế bào, vi sinh vật… trong phòng thí nghiệm</p><p>- Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</p> |  | <p class="ql-align-justify">- Tủ ấm CO2 loại áo nước&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Thời gian giảm từ 37<sup>0</sup>C xuống 36<sup>0</sup>C là 1 giờ (khi mất điện)&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống điều khiển vi xử lý iCAN, màn hình cảm ứng&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Hiển thị các thông số: chương trình, nhiệt độ và CO<sub>2</sub> dạng số và đồ thị&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Tự động ghi, lưu trữ và cung cấp dữ liệu hoạt động của tủ (datalogs)&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Cấu tạo: buồng làm bằng thép không gỉ&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Bộ filter lọc HEPA hiệu suất 100% với cỡ hạt 0.5 µm&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Thể tích tủ: 184.1 lít</p><p class="ql-align-justify">- Thể tích áo nước: 43.5 lít</p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ:&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;+ Khoảng nhiệt độ: từ môi trường&nbsp;+5<sup>0</sup>C tới 55<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Điều khiển bước tiến: ±0.1<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ đồng đều: ±0.2<sup>0</sup>C ở 37<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ ổn định: 0.1<sup>0</sup>C&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;- Điều khiển CO­<sub>2</sub>/O­<sub>2</sub>:</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Mức độ điều khiển: tốt hơn ± 0.1%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Dải CO2: 0-20%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Dải O2: 1-20%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ áp suất vào: 15 Psig</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Bộ cảm biến CO2: dẫn nhiệt&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Bộ cảm biến O2: Cóng nhiên liệu</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ ổn định: 0.1%&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Theo dõi báo động: ± 1%&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước trong (WxHxD): 54.1cm x 68.1cm x 50.8cm</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng: 102.2 kg</p><p>- Nguồn điện: 220/ 50Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-18 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-18
3245 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng can thiệp nguồn sáng 300W | EPK-i5000 | HOYA Corporation | Thái Lan | HOYA Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long |  | Nhóm 2 |  |  | 2800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-04-30 | <p>Hệ thống nội soi tai mũi họng can thiệp nguồn sáng 300W</p> | <p>Hệ thống nội soi tai mũi họng can thiệp nguồn sáng 300W bao gồm:</p> <p>- Máy nội soi: EPK-i5000</p> <p>- Dây soi: VNL15-J10</p> <p>- Màn hình: Endovue 21''</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2020-11-13 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-01-22
3246 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ vặn vít dùng trong phẫu thuật | FF906R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 4639270 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ vặn vít Caspar</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3247 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Dao lấy da/ Dao bào da | 00-8821-001-00 | Zimmer | Mỹ | Zimmer | Mỹ |  | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | Mỹ | Nhóm null |  |  | 400000000 | t | Bộ | true | 2021-01-25 | 2022-01-25 | <p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng sử dụng, độ an toàn cao</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vận hành rất dễ dàng, giảm sức bỏ ra của người vận hành. .</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức độ an toàn cao giúp ngăn ngừa nguy cơ tai nạn.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi dao đã được tiệt trùng và không cần bôi trơn.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn&nbsp;điện hoặc hơi:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ cắt cao 5000-6000 vòng/phút.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy dùng điện bao gồm nguồn điện công suất 4.3amp.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng bảo dưỡng:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dao lấy da dùng hơi hoặc điện đều có thể có&nbsp;khay tiệt trùng đựng dụng cụ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Motor không cần tra dầu.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế đầu trơn nên dễ dàng làm sạch và hạn chế nhất tích tụ chất lây nhiễm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dịch vụ sửa chữa , bảo dưỡng nhanh chóng.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chính xác:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dao lấy da hơi hoặc điện đều có vết cắt chính xác, chạy êm, tốc độ cao và gần như không tốn sức. Độ dày miếng cắt dễ dàng lựa chọn và luôn đồng đều khi sử dụng bộ phận định cỡ (nút vặn). Chiều rộng miếng cắt luôn đồng nhất nhờ các tấm thay đổi độ rộng vùng da được cài vào nhanh chóng và dễ dàng.Các lưỡi dao được đóng gói tiệt trùng và không cần phải tra dầu nên rất thuận tiện khi sử dụng.&nbsp;</p> | <p class="ql-align-justify">01 Dao chính</p><p class="ql-align-justify">01 Bộ nguồn</p><p class="ql-align-justify">01 Dây nguồn</p><p class="ql-align-justify">01 Hộp tiệt trùng</p><p class="ql-align-justify">04 Miếng thay đổi độ rộng vùng da</p><p class="ql-align-justify">01 Hộp lưỡi da (10 lưỡi/ hộp)</p><p class="ql-align-justify">01 Bộ hướng dẫn sử dụng&nbsp;</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng sử dụng, độ an toàn cao</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vận hành rất dễ dàng, giảm sức bỏ ra của người vận hành. .</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức độ an toàn cao giúp ngăn ngừa nguy cơ tai nạn.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi dao đã được tiệt trùng và không cần bôi trơn.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn &nbsp;điện hoặc hơi:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ cắt cao 5000-6000 vòng/phút.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy dùng điện bao gồm nguồn điện công suất 4.3amp. </p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng bảo dưỡng:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dao lấy da dùng hơi hoặc điện đều có thể có &nbsp;khay tiệt trùng đựng dụng cụ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Motor không cần tra dầu.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế đầu trơn nên dễ dàng làm sạch và hạn chế nhất tích tụ chất lây nhiễm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dịch vụ sửa chữa , bảo dưỡng nhanh chóng.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chính xác:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dao lấy da hơi hoặc điện đều có vết cắt chính xác, chạy êm, tốc độ cao và gần như không tốn sức. Độ dày miếng cắt dễ dàng lựa chọn và luôn đồng đều khi sử dụng bộ phận định cỡ (nút vặn). Chiều rộng miếng cắt luôn đồng nhất nhờ các tấm thay đổi độ rộng vùng da được cài vào nhanh chóng và dễ dàng.Các lưỡi dao được đóng gói tiệt trùng và không cần phải tra dầu nên rất thuận tiện khi sử dụng.&nbsp;</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 2021-01-25 | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 2021-05-20
3248 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ nẹp DCS dùng trong phẫu thuật chấn thương | 397129083300;397129083680;397129083700;129083710;397129083720;397129083730;397129083740;397129083760;397129083771;397129083790;397129083820;397129083830;397129088100;397129793900;397129793990;397129799610;397136910296,B397136910296 | Medin, A.S | Séc | Medin, A.S | Séc |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | Séc | Nhóm 3 |  |  | 300000000 | t | Bộ | true | 2021-04-28 | 2021-12-31 | <p>Bộ dụng cụ nẹp DCS dùng trong phẫu thuật chấn thương&nbsp;dùng để phãu thuật cho đầu dưới xương đùi</p><p>Được làm từ chất liệu thép y tế, đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016</p><p>Bộ dụng cụ DCS dùng trong phẫu thuật chấn thương&nbsp;gồm nhiều dụng cụ, trong đó hầu hết là dụng cụ được phân loại theo mức độ rủi ro là A, và có dụng cụ được phân loại theo mức độ rủi ro là B</p> | <p>Bộ dụng cụ nẹp DCS dùng trong phẫu thuật chấn thương bao gồm:</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397129083300: Dụng cụ dẫn đường đk 2.5 mm, dài 250 mm – 02 cái</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397129083680: Ống dẫn mũi khoan dài 184 mm – 01 cái</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397129083700: Thước đo chiều sâu 200 mm – 01 cái</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397129083710: Dụng cụ nhổ vít 244 mm – 01 cái</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397129083720: Cán dụng cụ dẫn đường đk 5mm, dài 112 mm – 01 cái</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397129083730: Vít nối 137 mm – 01 cái</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397129083740: Dụng cụ đóng nẹp 145mm – 01 cái</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397129083760 : Ống định vị khoan 60 mm – 01 cái</p><p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397129083771: Mũi Ta rô định vị khoan 12.5 mm – 01 cái</p><p>10.&nbsp;397129083790: Mũi khoan 2 tầng DCS – 01 cái</p><p>11.&nbsp;397129083820: Tay vặn chữ T đk 10.5mm, 245 mm – 01 cái</p><p>12.&nbsp;397129083830: Ống dẫn đường 110 mm – 01 cái</p><p>13.&nbsp;397129088100: Định vị DCS 95 độ, 120 mm – 01 cái</p><p>14.&nbsp;397129793900: Tuốc nơ vít 6 cạnh đk 3.5 mm, dài 214 mm – 01 cái</p><p>15.&nbsp;397129793990: Khoan tay chữ T, 116 mm&nbsp;(kèm khóa) – 01 cái</p><p>16.&nbsp;397129799610: Khay lưới đựng dụng cụ DHS/DCS – 01 cái</p><p>17.&nbsp;397136910296/B397 136910296: Hộp đựng dụng cụ – 01 cái</p> |  | <p>1.&nbsp;&nbsp;397129083300: Dụng cụ dẫn đường đk 2.5 mm, dài 250 mm</p><p>2.&nbsp;&nbsp;397129083680: Ống dẫn mũi khoan dài 184 mm</p><p>3.&nbsp;&nbsp;397129083700: Thước đo chiều sâu 200 mm</p><p>4.&nbsp;&nbsp;397129083710: Dụng cụ nhổ vít 244 mm</p><p>5.&nbsp;&nbsp;397129083720: Cán dụng cụ dẫn đường đk 5mm, dài 112 mm</p><p>6.&nbsp;&nbsp;397129083730: Vít nối 137 mm</p><p>7.&nbsp;&nbsp;397129083740: Dụng cụ đóng nẹp 145mm</p><p>8.&nbsp;&nbsp;397129083760 : Ống định vị khoan 60 mm</p><p>9.&nbsp;&nbsp;397129083771: Mũi Ta rô định vị khoan 12.5 mm</p><p>10.&nbsp;397129083790: Mũi khoan 2 tầng DCS</p><p>11.&nbsp;397129083820: Tay vặn chữ T đk 10.5mm, 245 mm</p><p>12.&nbsp;397129083830: Ống dẫn đường 110 mm</p><p>13.&nbsp;397129088100: Định vị DCS 95 độ, 120 mm</p><p>14.&nbsp;397129793900: Tuốc nơ vít 6 cạnh đk 3.5 mm, dài 214 mm</p><p>15.&nbsp;397129793990: Khoan tay chữ T, 116 mm&nbsp;(kèm khóa)</p><p>16.&nbsp;397129799610: Khay lưới đựng dụng cụ DHS/DCS</p><p>17.&nbsp;397136910296/B397 136910296: Hộp đựng dụng cụ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | 2021-04-28 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | 2021-04-28
3249 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ siêu âm | Dao mổ siêu âm và phụ kiện đi kèm | SONASTAR | Misonix, Inc | Mỹ | Misonix, Inc | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 | t | Bộ | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p class="ql-align-justify">Năm sản xuất: Năm 2019 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng:&nbsp;ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Nguồn cung cấp: 220V; 50Hz.</p><p class="ql-align-justify">Điều kiện hoạt đông:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 30 độ C</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tối đa: 80%</p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Thiết bị được bảo hành 12 tháng kể từ khi nghiệm thu;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất: 6 tháng/ lần</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, có khả năng đáp ứng trong vòng: 48 giờ;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt.</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-06-24
3250 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ dẫn mũi khoan | FF907R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 16454063 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ dẫn mũi khoan Caspar</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3251 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Da bào da/ Dao lấy da | D80 | Humeca BV | Hà Lan | Humeca BV | Hà Lan |  | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng |  | Nhóm 3 |  |  | 460000000 | t | Cái | true | 2021-01-25 | 2022-01-25 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại dao nhẹ, không cần dùng dây kết nối nguồn điện nên có thể di chuyển dễ dàng, thuận tiện nhất.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh độ dày rất dễ dàng, từ 0.0 đến 1.2mm với bước chỉnh 0.1mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều rộng lát cắt tiêu chuẩn 80mm, với thiết kế có kẹp chỉnh chiều rộng kích thước 35, 50 và 65 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thay thế lưỡi dễ dàng và không cần đến dụng cụ nào khác</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Được làm bằng thép không gỉ và nhôm anod hóa.</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Thândao</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Hộp xạc pin bao gồm adapter</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Pin </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Kẹp khử trùng (clamp)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Phễu khử trùng (funnel)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Hộp tiệt trùng dao</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">-Công suất motor &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 15W </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước (dài x rộng) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 295x 104 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: (Lion) 7,4V/2400mAh</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính của tay cầm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 45 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện sạc pin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 100-240V</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 2021-01-25 | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 2021-05-20
3252 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH227R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 6524600 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu Crafoord (Modif.) , mảnh, cong, đầu tù, dài 240mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-03
3253 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Mũi khoan xương | FF908R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 1500622 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Mũi khoan xương Caspar</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3254 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Nhiệt kế | Nhiệt kế hồng ngoại đo trán không tiếp xúc | LFR30B | Shenzhen Lepu Intelligent Medical Equipment Co., Ltd. | Trung Quốc | Shenzhen Lepu Intelligent Medical Equipment Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân |  | Nhóm 6 |  |  | 1500000 | t | Cái | true | 2021-07-10 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Đo nhiệt độ cơ thể không tiếp xúc tránh nguy cơ lây nhiễm chéo</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Đầu dò nhập khẩu từ Đức, nhiệt độ hiển thị chỉ trong 1 giây</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Màu đèn nền khác nhau cho biết các dãy nhiệt độ khác nhau:</p><p class="ql-align-justify">Dưới &lt;37.5°C màu xanh lá / Trong khoảng 37.5°C-38.5°C&nbsp;màu vàng&nbsp;/ Cao hơn &gt;38.5°C&nbsp;màu đỏ có âm báo</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;2 chế độ đo nhiệt độ: Cơ thể con người / Vật thể</p> | <ul><li>01 Nhiệt kế</li><li>02 Cục pin AAA 1.5V</li><li>01 HDSD nhanh</li></ul> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;Vị trí đo: Trán&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;Khoảng cách đo: 0cm~5cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hiển thị: Màn hình LCD</p><p>-&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 0.1°C </p><p>-&nbsp;&nbsp;Phạm vi đo: </p><p>Cơ thể: 32.0°C ~ 43.0°C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Vật thể 0°C ~ 100°C</p><p>-&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: </p><p>Cơ thể:&nbsp;±0.3°C (34°C~43°C)&nbsp;</p><p>±0.4°C (32°C~33.9°C)</p><p>-&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ &amp; độ ẩm hoạt động:&nbsp;</p><p>Nhiệt độ: 5°C~40°C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Độ ẩm: ≤85%RH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ &amp; độ ẩm lưu kho: </p><p>Nhiệt độ: -20°C~55°C&nbsp;&nbsp;</p><p>Độ ẩm: ≤95%RH</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2021-07-10 | Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân | 2021-07-10
3255 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ nẹp DHS dùng trong phẫu thuật chấn thương | 397129083300;397129083680;397129083700;397129083710;397129083720;397129083730;397129083740;397129083760;397129083771;397129083800;397129083820;397129083830;397129088110;397129088130;397129088120;397129793900;397129793990;397129799610;397136910296/B3971369 | Medin, A.S | Séc | Medin, A.S | Séc |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | Séc | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Bộ | true | 2021-04-28 | 2021-12-31 | <ul><li>Bộ dụng cụ nẹp DHS dùng trong phẫu thuật chấn thương cổ xương đùi, chất liệu thép y tế</li><li>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016</li><li>Bộ dụng cụ nẹp DHS dùng trong phẫu thuật chấn thương gồm nhiều dụng cụ, trong đó có những dụng cụ được phân loại TTB theo mức độ rủi ro là B, có dụng cụ được phân loại TTB theo mức độ rủi ro là A</li></ul><p><br></p> | <p><strong>Bộ dụng cụ nẹp DHS dùng trong phẫu thuật chấn thương bao gồm:</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><ul><li>397129083300:Dụng cụ dẫn đường đk 2.5 mm, dài 250 mm – 2 cái</li><li>397129083680:Ống dẫn mũi khoan dài 184 mm - 1 cái</li><li>397129083700:Thước đo chiều sâu 200 mm&nbsp; - 1 cái</li><li>397129083710:Dụng cụ nhổ vít 244 mm - 1 cái</li><li>397129083720:Cán dụng cụ dẫn đường đk 5mm, dài 112 mm - 1 cái</li><li>397129083730:Vít nối 137 mm - 1 cái</li><li>397129083740:Dụng cụ đóng nẹp 145mm - 1 cái</li><li>397129083760:Ống định vị khoan 60 mm - 1 cái</li><li>397129083771:Mũi Ta rô định vị khoan 12.5 mm - 1 cái</li><li>397129083800:Mũi khoan 2 tầng DHS &nbsp;- 1 cái</li><li>397129083820:Tay vặn chữ T đk 10.5mm, 245 mm&nbsp; - 1 cái</li><li>397129083830:Ống dẫn đường 110 mm - 1 cái</li><li>397129088110:Thước định vị DHS 135 độ, 162 mm - 1 cái</li><li>397129088130:Thước định vị DHS 140 độ, 161 mm - 1 cái</li><li>397129088120:Thước định vị DHS 150 độ, 162 mm - 1 cái</li><li>397129793900:Tuốc nơ vít 6 cạnh đk 3.5 mm, dài 214 mm - 1 cái</li><li>397129793990:Khoan tay chữ T, 116 mm&nbsp;(kèm khóa) - 1 cái</li><li>397129799610:Khay lưới đựng dụng cụ DHS/DCS - 1 cái</li><li>397136910296/B397136910296: Hộp đựng dụng cụ - 1 cái</li></ul> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuât cơ bản như sau:</strong></p><p><br></p><ul><li>397129083300:Dụng cụ dẫn đường đk 2.5 mm, dài 250 mm</li><li>397129083680:Ống dẫn mũi khoan dài 184 mm </li><li>397129083700:Thước đo chiều sâu 200 mm&nbsp;</li><li>397129083710:Dụng cụ nhổ vít 244 mm </li><li>397129083720:Cán dụng cụ dẫn đường đk 5mm, dài 112 mm </li><li>397129083730:Vít nối 137 mm</li><li>397129083740:Dụng cụ đóng nẹp 145mm </li><li>397129083760:Ống định vị khoan 60 mm </li><li>397129083771:Mũi Ta rô định vị khoan 12.5 mm </li><li>397129083800:Mũi khoan 2 tầng DHS &nbsp;</li><li>397129083820:Tay vặn chữ T đk 10.5mm, 245 mm&nbsp; </li><li>397129083830:Ống dẫn đường 110 mm </li><li>397129088110:Thước định vị DHS 135 độ, 162 mm </li><li>397129088130:Thước định vị DHS 140 độ, 161 mm </li><li>397129088120:Thước định vị DHS 150 độ, 162 mm </li><li>397129793900:Tuốc nơ vít 6 cạnh đk 3.5 mm, dài 214 mm </li><li>397129793990:Khoan tay chữ T, 116 mm&nbsp;(kèm khóa) </li><li>397129799610:Khay lưới đựng dụng cụ DHS/DCS </li><li>397136910296/B397136910296:</li><li>Hộp đựng dụng cụ&nbsp;</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | 2021-04-28 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | 2021-04-28
3256 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy dán lamen tự động | Máy dán lamen tự động | ClearVue | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Anh | Nhóm null |  |  | 1915800000 | t | Cái | true | 2021-05-13 | 2021-12-20 | <p>Máy dán lamen phủ, tự động hoàn toàn, nguồn điện 220V - 50Hz</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bộ hóa chất và vật tư vận hành ban đầu: 01 bộ</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</p> |  | <p class="ql-align-center"><br></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình màu cảm ứng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất xử lý : tối đa 5 giỏ đựng lam kính/ lần</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tương thích với giỏ đựng lam của các hãng như Shandon, Leica, Skura…</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại lamen tương thích: 24 x 40; 24 x 50mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tự động nhận dạng kiểu lam kính và phân pphoois đúng lượng keo dán.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các thông tin sử dụng có thể tải về qua USB.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy sẽ ngừng làm việc khi bất kỳ cửa nào bị mở</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có Bộ acquy dự phòng khi mất điện </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống hút hơi độc xuống dưới bảo vệ người dùng .</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc than hoạt tính khử hơi độc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy có khay đựng mẩu vụn và khay chứa chất tẩy để dễ dàng làm sạch mảnh kính vỡ hay chất gắn.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống có báo hiệu khi kết thúc quá trình dán lamen.</p><p class="ql-align-center"> </p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-05-13
3257 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy lắc tiểu cầu kèm tủ ấm | Platelet Incubator | PN150 | Nuve Sanayi Malzemeleri Imalat Ve Ticaret A.S. | Thổ Nhĩ Kỳ | Nuve Sanayi Malzemeleri Imalat Ve Ticaret A.S. | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 550000000 | t | Chiếc | false | 2021-06-24 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Tủ ủ ấm tiểu cầu PN 150 và PN 300 đã được thiết kế đặc biệt để đảm bảo rằng tiểu cầu được duy trì ở mức chất lượng cao nhất và cung cấp khả năng truy xuất cho phép lưu trữ. Tủ ủ ấm tiểu cầu PN 150 và PN 300 được phát triển đặc biệt với&nbsp;máy lắc&nbsp;tiểu cầu PS 54</span></p> | <p><strong>Cấu hình cơ bản</strong></p><ul><li>Tủ ủ ấm tiểu cầu</li><li>Máy lắc tiểu cầu</li><li>Hướng dẫn sử dụng</li></ul><p><br></p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật</strong></p><ul><li>Khoảng nhiệt độ: 20°C to 35°C</li><li>Hiển thị: Màn hình màu LCD 4,3’’</li><li>hệ thống điều khiển: N-Smart™</li><li>Đặt nhiệt độ và hiển thị độ nhạy: 0.1°C</li><li>Đồng đều nhiệt độ @ 22°C: ±1°C</li><li>Cảnh báo nhiệt độ: Cài nhiệt độ ±2°C / Hình ảnh và âm thanh</li><li>Cảnh báo mất điện: Hình ảnh và âm thanh</li><li>Cảnh báo cửa: Hình ảnh và âm thanh</li><li>Liên lạc cảnh bảo từ xa và trung tâm: Đối với tất cả các điều kiện báo động</li><li>Cảnh báo dự phòng: Pin sạc tự động trong 12 giờ</li><li>Cửa: Khung thép cách nhiệt với cửa sổ kính ba lớp và ổ khóa</li><li>Vật liệu cách nhiệt: Polyurethane mật độ cao&nbsp;</li><li>Vật liệu bên trong: Thép không gỉ</li><li>Vật liệu bên ngoài: Bột Epoxy-Polyester tráng thép không gỉ</li><li>Thể tích&nbsp;buồng, Lít: 150</li><li>Số lượng túi tiểu cầu: 54 túi (với 1 x PS 54)</li><li>Công suất: 500 W</li><li>Nguồn điện: 230 V, 50 Hz</li><li>Kích thước bên trong (WxDxH) mm: 540x545x520</li><li>Kích thước bên ngoài (WxDxH) mm: 665x835x1125</li><li>Kích thước đóng gói (WxDxH) mm: 860x700x1300</li><li>Trọng lượng tịnh / đóng gói kg: 115/128</li></ul><p><strong>Thông số phụ kiện máy lắc tiểu cầu&nbsp;PS54</strong></p><ul><li>Sức chứa: 54 túi tiểu cầu</li><li>Số lượng kệ: 9 kệ cung cấp theo tiêu chuẩn</li><li>Tốc độ lắc: 60 lắc / phút</li><li>Hệ thống báo động: Âm thanh</li><li>Sự tiêu thụ năng lượng: 55 W</li><li>Nguồn cấp: 230 V 50/60 Hz</li><li>Kích thước bên ngoài (WxDxH) mm: 440x390x415</li><li>Kích thước đóng gói (WxDxH) mm: 600x520x610</li><li>Trọng lượng tịnh / đóng gói kg: 25 / 30</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA | 2021-06-24
3258 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Vít tự khoan | FF912SB | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 12765540 | t | Hộp | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Vít tự khoan Caspar</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3259 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH227R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 6524600 | t | Cây | true | 2021-07-03 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu Crafoord (Modif.) , mảnh, cong, đầu tù, dài 240mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3260 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn Mổ Điện - Thủy Lực | OT80.20 | Inspital Medikal Teknoloji A.Ş. | Thổ Nhĩ Kỳ | Inspital Medikal Teknoloji A.Ş. | Thổ Nhĩ Kỳ |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 4 |  |  | 610000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-03-31 | <p class="ql-align-justify">BÀN MỔ ĐIỆN – THỦY LỰC</p><p><em>Model:</em> OT80.20</p><p><em>Hãng sản xuất:</em> INSPITAL</p><p><em>Nước sản xuất:</em> Thổ Nhĩ Kỳ</p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân Bàn Mổ chính: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đỡ đầu: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đỡ chân chẻ đôi: 1 bộ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đỡ cánh tay: 2 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển cầm tay: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung chắn gây mê: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đai giữ bệnh nhân: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cọc truyền dịch: 1 cái</p> |  | <p><strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p>Các chuyển động điều khiển bằng điện:</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng hạ bàn mổ</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh đỡ lưng</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dốc đầu - chân</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dốc chân - đầu</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng trái – phải</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trượt</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khóa trung tâm</p><p>Các chuyển động điều khiển bằng cơ:</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh đỡ đầu</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh đỡ chân</p><p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rộng x&nbsp;Dài: 550x2100 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cao (Lớn nhất): 1090 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cao (Nhỏ nhất): 660 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ dày nệm: 70 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trượt: 300 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng trái – phải: +20°/- 20°</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh tấm đỡ lưng: +80°/- 45°</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dốc đầu - chân: +30°</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-02 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-02
3261 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | eVolution 3e | Event Medical Ltd. | Mỹ | Event Medical Ltd. | Mỹ | ["2021"] | Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Vũ | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Cái | true | 2021-05-20 | 2021-08-20 | <p><strong>Máy giúp thở</strong></p><p><strong>Model : eVolution 3e </strong></p><p><strong>Hãng Sản Xuất : eVent Medical Ltd.</strong></p><p><strong>Nước Sản Xuất : Mỹ</strong></p> | <p>- Máy chính: 01 máy</p><p>- Máy nén khí bên trong máy: 01 bộ</p><p>- Ống nối ôxy áp lực cao: 01 bộ</p><p>- Cảm biến oxy bên trong máy: 01 cái</p><p>- Cảm biến lưu lượng (flow sensor ): 02 cái</p><p>- Xe đẩy máy và tay đỡ ống thở: 01 bộ</p><p>- Phần mềm sơ sinh: 01 gói</p><p>- Phần mềm hỗ trợ hút dịch</p><p>- Tính năng theo dõi EtCO2</p><p>- Phần mềm tự động bù ống đặt nội khí quản</p><p>- Phần mềm điều trị lưu lượng oxy cao</p><p><strong>*Phụ kiện: </strong></p><p>- Bộ làm ấm, làm ẩm khí thở :&nbsp;</p><p>+ Máy làm ấm: 01 cái</p><p>+ Buồng làm ẩm người lớn: 01 cái</p><p>+ Buồng làm ẩm sơ sinh: 01 cái</p><p>- Filter lọc cho máy: 02 chiếc</p><p>- Bộ dây thở người lớn dùng nhiều lần: 01 bộ</p><p>- Bộ dây thở trẻ em dùng nhiều lần: 01 bộ</p><p>- Bộ dây thở trẻ sơ sinh dùng nhiều lần: 01 bộ</p><p>- Phổi giả người lớn: 01 cái</p><p>- Phổi giả sơ sinh: 01 cái</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Vũ | 2021-05-20 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Vũ | 2021-05-20
3262 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ bẩy xương | FK119R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3302752 | t | Hộp | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ nậy xương, cong</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3263 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH229R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 3985000 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu Bengolea, mảnh, cong, đầu tù, dài 245mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3264 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy ly tâm | Máy ly tâm tế bào | Máy ly tâm tế bào | Cytospin 4 | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Anh | Nhóm null |  |  | 680000000 | t | Cái | true | 2021-05-13 | 2021-12-20 | <p>Máy ly tâm tế bào, nguồn điện 220V - 50 Hz</p> | <ul><li>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</li><li>Rotor 12 vị trí: 01 cái</li><li>Kẹp buồng chứa mẫu: 12 cái</li><li>Buồng chứa dịch: 50 cái</li><li>Buồng chứa dịch kép: 25 cái</li><li>Lam kính lõm: 1 hộp</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</li></ul> |  | <p class="ql-align-justify"> <strong>Thông số, chỉ tiêu kỹ thuật:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Thể tích buồng chứa mấu: 0.5 - 6 ml</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Số lượng mẫu: 12</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Có nắp bảo vệ mẫu, quan sát được phía trong khi máy làm việc với cửa sổ trong suốt bằng polycarbonate</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Số lượng chương trình: 23 chương trình</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Thẻ chương trình ngoài cho phép: 9 chương trình được lấy nhanh và thu lại thuận tiện</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tốc độ: 200 - 2000 rpm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bảng điều khiển cho phép người dùng kiểm soát công suất và thời gian cũng như theo dõi tốc độ làm việc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Có tính năng cảnh báo an toàn cho mẫu vật</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Kẹp chứa mẫu bằng thép không gỉ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Buồng chứa mẫu:</p><p class="ql-align-justify">+ Buồng chứa mẫu có dạng phễu, có nắp</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Dung tích mẫu: 0.1 – 0.5 ml</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Diện tích lắng đọng tế bào có đường kính 6 mm (28 mm2)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Buồng gắn bộ lọc trắng có khả năng hút nước cao</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Buồng chứa mẫu kép:</p><p class="ql-align-justify">+ Buồng chứa mẫu có dạng phễu, có nắp</p><p class="ql-align-justify">+ Dung tích mẫu: 0.05 – 0.25 ml</p><p class="ql-align-justify">+ Cho phép hai khu vực lắng đọng mẫu trên một lam kính; mỗi khu vực có đường kính 6 mm (28 mm2)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Buồng gắn bộ lọc trắng có khả năng hút nước cao</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Lam kính lõm: có lớp phủ kết dính được thiết kế để bảo đảm các chế phẩm tế bào học</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Điện áp sử dụng: 220V, 50/60Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Kích thước khi đóng nắp (DxWxH): 62x40.5x24 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Kích thước khi mở nắp (DxWxH): 62x40.5x62.5 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Trọng lượng: 12 kg</p><p class="ql-align-center"> </p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-05-13
3265 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim | DefiMax Mobile | EMTEL Sliwa spolka Komandytowa | Ba Lan | EMTEL Sliwa spolka Komandytowa | Ba Lan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 285000000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p>Máy phá rung tim</p> | <p>01 Bản phá rung chuẩn dùng cho trẻ em và người lớn EMTEL</p><p>01 Cáp nối và điện tim ECG 3-lead EMTEL</p><p>01 Ắc-qui dự phòng đi kèm theo máy EMTEL</p><p>01 Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh EMTEL</p> |  | <p>THÔNG SỐ CHUNG:</p><p>Nguồn điện: 100 - 240 VAC 50/60 Hz</p><p>Ắc-qui bên trong: 12 VDC.</p><p>Lớp bảo vệ: I, CF, BF.</p><p>Chuẩn an toàn MDD: 93/42/EEC, 2007/47/EC;</p><p>EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-4</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2021-06-24
3266 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ bẩy xương | FK170R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3779723 | t | Hộp | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ nậy xương, cong</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3267 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH442R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1446300 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp động mạch Rochester-Pean, thẳng, dài 160mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3268 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường HSCC chạy điện | Vision | Proma Reha s.r.o. | Séc | Proma Reha s.r.o. | Séc | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 160000000 | t | Cái | true | 2021-05-19 | 2021-12-31 | <p>Giường HSCC chạy điện</p> | <p><span style="color: black;">+ Thân giường chính: 01 chiếc.</span></p><p><span style="color: black;">+ Thanh chắn, tay vịn làm bằng nhựa ABS : 02 cái.</span></p><p><span style="color: black;">+ Đầu giường và đuôi giường làm bằng nhựa ABS : 02 cái.</span></p><p><span style="color: black;">+ Bộ điều khiển: 03 bộ</span></p><p><span style="color: black;">+ Đệm theo giường: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">+ Cọc truyền: 01 cái</span></p> | <ol><li>Hệ thống cân điện tử</li><li>Tủ đầu giường</li></ol> | <p><span style="color: black;">- Giường điều khiển điện với 6 chức năng khác nhau nhờ bộ điều khiển bằng điện và Pedal đạp chân.</span></p><p><span style="color: black;">+ Chức năng lên/ xuống (bằng điện và Pedal)</span></p><p><span style="color: black;">+ Chức năng nghiêng trái/ phải (bằng điện và Pedal)</span></p><p><span style="color: black;">+ Chức năng vị trí chân sử dụng bằng điện</span></p><p><span style="color: black;">+ Chức năng Trenderburg sử dụng bằng điện</span></p><p><span style="color: black;">+ Chức năng lưng sử dụng bằng điện</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Thiết kế 3 bảng điều khiển:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;+ 02 bảng bên trong và bên ngoài tay đỡ bệnh nhãn</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;+ Bảng điều khiển cho y tá với mànhình đồ họa màu LCD tích hợp cung cấp tổng quan rõ ràng về tình trạng hiện tại cho tất cả các chức năng điều khiển và định vị, tín hiệu cảnh báo và cảnh báo cảnh báo</span></p><p><span style="color: black;">- Có hệ thống phanh trung tâm cùng bộ điều khiển hướng di chuyển ở vị trí giữa.</span></p><p><span style="color: black;">- Đường kính bánh xe 150mm</span></p><p><span style="color: black;">- Hệ thống Pin dự trữ có thời gian sử dụng trong vòng 24 giờ.</span></p><p><span style="color: black;">- Giường không cản tia X-quang </span></p><p><span style="color: black;">- Giường được sản xuất tuân thủ theo tiêu chuẩn EN 60601-2-52</span></p><p><strong style="color: black;">Chi tiết kỹ thuật:</strong></p><p><span style="color: black;">- Kích thước tổng thể dài rộng: khoảng 222 x 105 x 44-84cm</span></p><p><span style="color: black;">- Kích thước sử dụng dài rộng: khoảng 200x90cm</span></p><p><span style="color: black;">- Trọng lượng giường trống: khoảng 140 Kg</span></p><p><span style="color: black;">- Tải trọng làm việc: lên tới 250 kg</span></p><p><span style="color: black;">- Chiều cao tay vịn: 35 cm</span></p><p><span style="color: black;">- Chiều cao đầu giường: 35 cm</span></p><p><span style="color: black;">- Phần sau tự phục hồi: khoảng 14cm</span></p><p><span style="color: black;">- Mở rộng thêm độ dài: khoảng 20cm</span></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-19 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-20
3269 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Thiết bị đọc hình ảnh tế bào tự động | Thiết bị đọc hình ảnh tế bào tự động ThinPrep Integrated Imager | THINPREP INTEGRATED IMAGER | Hologic Inc. | Mỹ | Hologic Inc. | Mỹ | ["2019","2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1850000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-12-31 | <p>1.&nbsp; Kính hiển vi đọc tế bào tự động ThinPrep Integrated Imager là một kính hiển vi Olympus BX với camera hình ảnh, camera quét ID của tiêu bản, bộ phận điều khiển bằng tay, giao diện cảm ứng tùy chỉnh và các thiết bị điều khiển điện tử khác. Kính là sự kết hợp giữa tích hợp hình ảnh ThinPrep, khả năng xử lí của máy tính, và kinh nghiệm của con người giúp tăng năng suất và chất lượng công việc hơn so với kính hiển vi thông thường.</p> <p><b>&nbsp;</b></p> | <p>Số lượng: 01 hệ thống</p> <p>Thiết bị mới 100%</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p> <p>Nguồn điện sử dụng 220V/50Hz</p> <p>Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa tới 30 độ C, độ ẩm 80%</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kích thước máy:RxCxS: 56 x 46 x 68 cm (22”x18”x27”)</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trọng lượng: 31 kg/68 lbs</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhiệt độ vận hành: 160-320C/600&nbsp; - 900F</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Độ ẩm: 20-80% RH (không ngưng tụ)</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện áp: 100-120/220-240 Volt, 50-60 Hz, 1 pha</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-10-30 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-11-11
3270 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt SL 115 (cấu hình nâng cao) | Slit Lamp SL 115 Classic | JV Zeiss-BelOMO | Belarus | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 4 |  |  | 699000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện</p> | <p>...</p> | <p>Sinh hiển vi với 3 mức phóng đại: 01 chiếc<br /> Bao phủ chống bụi: 01 chiếc<br /> Bộ phận tì đầu và tựa cằm: 01 chiếc<br /> Ống kính hai mắt: 01 chiếc<br /> Thị kính 10x: 02 chiếc<br /> Chân bàn đđặt máy chính hãng: 01 chiếc<br /> Dây nguồn: 01 chiếc<br /> Bộ Camera 5.0 Megapixel: 01 chiếc<br /> Phần mềm cài đặt cho camera: 01 chiếc<br /> Máy tính cài đặt phần mềm: 01 bộ<br /> Nhãn áp tiếp xúc goldman: 01 chiếc<br /> Bàn đạp chân chụp ảnh: 01 chiếc<br /> Nguồn chiếu sáng xung quanh: 01 chiếc<br /> Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p>Độ phóng đại: 8x, 12x, 20x với thị kính 10x<br /> Đường kính trường nhìn: 25mm đến 10mm<br /> Thị kính: loại 10x, bù trừ khúc xạ -8 D đến +8 D<br /> Chiều rộng khe cắt: liên tục từ 0 đến 14 mm<br /> Chiều dài khe cắt: liên tục từ 1mm đến 14mm, có chỉnh từng nấc 0,5/3,5/8/14mm<br /> Góc quay của khe sáng: điều chỉnh liên tục trong khoảng + 90 độ<br /> Chỉnh lệch tâm khe sáng: + 4 độ theo phương ngang, vị trí dừng 0 độ<br /> Góc xoay của bộ phận tạo khe sáng: 180 độ, có vạch chia độ, vị trí dừng 0 độ<br /> Góc tới: 0 độ<br /> Bộ lọc: lọc xanh, lọc xanh lá cây, lọc bức xạ nhiệt tích hợp sẵn, màn chắn khuếch tán ánh sáng, lọc màu vàng<br /> Khoảng cách làm việc: 73mm<br /> Khả năng dịch chuyển: 30 mm theo chiều lên xuống,110mm theo chiều sang hai bên, 90 mm theo chiều trước sau (dọc), điều khiển bằng Joystick<br /> Nguồn sáng đèn khe Halogen công suất 6V / 10 W&nbsp;<br /> Độ sáng điều chỉnh liên tục<br /> Điện thế sử dụng: 100-240 + 10%, 50/60Hz<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-02 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
3271 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ bẩy xương | FK171R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3779723 | t | Hộp | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ nậy xương Hohmann, cong</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3272 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH451R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 3290000 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu Rochester-Pean, cong, đầu tù, dài 240mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3273 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh Hàm | DO011R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3635100 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh Hàm 140mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20
3274 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-5.0mm/L-16mm | SNAP-5-16 | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 16</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
3275 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt SL 115 (cấu hình cơ bản) | Slit Lamp SL 115 Classic | JV Zeiss-BelOMO | Belarus | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 4 |  |  | 221000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện</p> | <p>Sinh hiển vi khám mắt với 3 mức độ phóng đại: 01 chiếc<br /> Thị kính 10x: 02 chiếc<br /> Nguồn sáng Halogen 6V 10W: 01 chiếc<br /> Dây cáp nguồn: 01 chiếc<br /> Chân bàn để nâng hạ bằng điện: 01 bộ<br /> Hướng dẫn sử dụng máy: 01 bộ</p> |  | <p>Độ phóng đại: 8x, 12x, 20x với thị kính 10x<br /> Đường kính trường nhìn: 25mm đến 10mm<br /> Thị kính: loại 10x, bù trừ khúc xạ -8 D đến +8 D<br /> Chiều rộng khe cắt: liên tục từ 0 đến 14 mm<br /> Chiều dài khe cắt: liên tục từ 1mm đến 14mm, có chỉnh từng nấc 0,5/3,5/8/14mm<br /> Góc quay của khe sáng: điều chỉnh liên tục trong khoảng + 90 độ<br /> Chỉnh lệch tâm khe sáng: + 4 độ theo phương ngang, vị trí dừng 0 độ<br /> Góc xoay của bộ phận tạo khe sáng: 180 độ, có vạch chia độ, vị trí dừng 0 độ<br /> Góc tới: 0 độ<br /> Bộ lọc: lọc xanh, lọc xanh lá cây, lọc bức xạ nhiệt tích hợp sẵn, màn chắn khuếch tán ánh sáng, lọc màu vàng<br /> Khoảng cách làm việc: 73mm<br /> Khả năng dịch chuyển: 30 mm theo chiều lên xuống,110mm theo chiều sang hai bên, 90 mm theo chiều trước sau (dọc), điều khiển bằng Joystick<br /> Nguồn sáng đèn khe Halogen công suất 6V / 10 W&nbsp;<br /> Độ sáng điều chỉnh liên tục<br /> Điện thế sử dụng: 100-240 + 10%, 50/60Hz<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-02 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
3276 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH474R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 4276100 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu Pean, thẳng, đầu tù, dài 280mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3277 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ bẩy xương | FK180R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 4801152 | t | Hộp | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ nậy xương Bennett, cong</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3278 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy xử lý bệnh phẩm | Máy xử lý mô | STP 120-3 | Especialidades Médicas Myr, S.L. | Tây Ban Nha | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Tây Ban Nha | Nhóm null |  |  | 1465600000 | t | Cái | true | 2021-05-13 | 2021-12-20 | <ul><li>Máy xử lý mô dạng xoay tròn</li><li>Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</li><li>Môi trường làm việc:Nhiệt độ (hoạt động): +5<sup>o</sup>C đến +40<sup>o</sup>C; Độ ẩm: Tối đa 80%</li><li>Điện áp: 100 ~ 240 V, 50/ 60Hz, 1 pha.</li></ul> | <ul><li>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</li><li>Bộ hóa chất vận hành ban đầu: 01 bộ</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</li></ul> |  | <p class="ql-align-justify">- Khả năng xử lý: 240 mẫu/lần</p><p class="ql-align-justify">- Tự động xoay giỏ chứa mẫu theo 2 chiều</p><p class="ql-align-justify">- Có chức năng lắc mẫu. </p><p class="ql-align-justify">- Bao gồm 10 bình chứa hóa chất, 2 bình chứa parafin </p><p class="ql-align-justify">- Điện áp bình đun paraffin 24V, công suất 100W</p><p class="ql-align-justify">- Máy có bộ hút hơi độc </p><p class="ql-align-justify">- Màn hình hiển thị: LCD</p><p class="ql-align-justify">- Bộ nhớ lưu 10 chương trình </p><p class="ql-align-justify">- Có chức năng khởi động trễ</p><p class="ql-align-justify">- Có nguồn pin dự phòng bên trong máy</p><p class="ql-align-justify">- Báo động bằng âm thanh và ánh sáng khi có sự cố hay kết thúc chương trình</p><p class="ql-align-justify">- Có chức năng khóa bàn phím</p><p>Có nút dừng khẩn cấp. Có thể tạm ngưng chương trình để thêm hay thao tác với mẫu.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-05-13
3279 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp Chỉnh Hàm | DO321R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 15701700 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp chỉnh hàm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20
3280 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ róc mài xương | FK291R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1852862 | t | Hộp | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ nạo róc xương Mac Donald, cong, hai đầu, tù/tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3281 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH614R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1329600 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp động mạch Kocher, thẳng, ngàm có răng 1x2, đài 140mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3282 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy xử lý bệnh phẩm | Máy xử lý mô | STP 120-2 | Especialidades Médicas Myr, S.L. | Tây Ban Nha | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Tây Ban Nha | Nhóm null |  |  | 1360000000 | t | Cái | true | 2021-05-13 | 2021-12-20 | <p>Máy xử lý mô kín, tự động hoàn toàn</p><p>Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</p><p>Môi trường làm việc:Nhiệt độ (hoạt động): +5<sup>o</sup>C đến +40<sup>o</sup>C; Độ ẩm: Tối đa 80%</p><p>Điện áp: 100 ~ 240 V, 50/ 60Hz, 1 pha.</p> | <p>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>Bộ hóa chất vận hành ban đầu: 01 bộ</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</p> |  | <ul><li>Máy xử lý mô dạng xoay tròn</li><li>Khả năng xử lý: 120 mẫu/lần</li><li>Tự động xoay giỏ chứa mẫu theo 2 chiều</li><li>Có chức năng lắc mẫu. </li><li>Bao gồm 10 bình chứa hóa chất, 2 bình chứa parafin </li><li>Điện áp bình đun paraffin 24V, công suất 100W</li><li>Máy có bộ hút hơi độc </li><li>Màn hình hiển thị: LCD</li><li>Bộ nhớ lưu 10 chương trình </li><li>Có chức năng khởi động trễ</li><li>Có nguồn pin dự phòng bên trong máy</li><li>Báo động bằng âm thanh và ánh sáng khi có sự cố hay kết thúc chương trình</li><li>Có chức năng khóa bàn phím</li><li>Có nút dừng khẩn cấp khi xảy ra sự cố. Có thể tạm ngưng chương trình để thêm hay thao tác với mẫu.&nbsp;</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-05-13
3283 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp Chỉnh Hàm | DO322R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 15701700 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp chỉnh hàm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20
3284 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ róc mài xương | FK340R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2347031 | t | Hộp | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ róc xương Farabeuf, thẳng, đầu nhọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3285 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống CT - Scanner | Hệ thống CT Scanner 64 - < 128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp điện toán 32 lát cắt, tái tạo 64 lát cắt | SOMATOM go.Up | Siemens Healthcare GmbH | Đức | Siemens Healthcare GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 18000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-02-19 | 2021-07-19 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model - Nhãn hiệu: <strong>SOMATOM go.Up</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sả<strong>n xuất: Siemens Healthcare GmbH</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: theo đơn đặt hàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-02-19 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-06-18
3286 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu tích | BJ022R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 3607000 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Overholt-Geissendoerfer, cong, dài 220mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3287 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo thị trường tự động | Máy đo thị trường HFA Model 830 và phụ kiện | HFA MODEL 830 | Flextronics Manufacturing (Singapore) Pte Ltd | Singapore | Carl Zeiss Meditec Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 750000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo thị trường theo dõi diễn tiến của thì trường mắt</p> | <p>Thân máy chính HFA 830 màn hình cảm ứng tích hợp: 01 cái<br /> Tích hợp các phần mềm theo máy: SFA, GHT, VFI, GPA, GPA hỗn hợp : 01 bộ<br /> Nút bấm phản hồi cho bệnh nhân: 01 cái<br /> Bàn đặt máy : 01 cái</p> |  | <p>Đặc tính kiểm tra<br /> Kiểm tra hoàn toàn tới góc 90 độ<br /> Thời gian kích thích: 200 ms<br /> Khoảng cách trường nhìn: 30cm<br /> Độ chiếu sáng nền: 31,5 ASB<br /> Kiểu điểm thử/kích thích:&nbsp;<br /> Trắng/ Trắng<br /> Kiểm soát định thị:<br /> Theo dõi điểm mù theo phương pháp Heijl-Krakau<br /> Theo dõi mắt bằng video</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
3288 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ róc mài xương | FK341R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2385722 | t | Hộp | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ róc xương Farabeuf, cong, đầu nhọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3289 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh Tách có mấu | DO408R | B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 4741800 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tách mấu/nhánh ra khỏi mô, dài 220mm, sâu 71mm, rộng 11mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3290 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu tích | BJ055R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 3477400 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Mixter, gập góc phải, dài 230mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3291 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy xử lý bệnh phẩm | Máy xử lý mô | STP 120-1 | Especialidades Médicas Myr, S.L. | Tây Ban Nha | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM |  | Nhóm null |  |  | 1285000000 | t | Cái | true | 2021-05-13 | 2021-12-20 | <ul><li>Máy xử lý mô dạng xoay tròn</li><li>Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</li><li>Môi trường làm việc:Nhiệt độ (hoạt động): +5<sup>o</sup>C đến +40<sup>o</sup>C; Độ ẩm: Tối đa 80%</li><li>Điện áp: 100 ~ 240 V, 50/ 60Hz, 1 pha.</li></ul> | <ul><li>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</li><li>Bộ hóa chất vận hành ban đầu: 01 bộ</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</li></ul> |  | <ul><li>Máy xử lý mô dạng xoay tròn</li><li>Khả năng xử lý: 120 mẫu/lần</li><li>Tự động xoay giỏ chứa mẫu theo 2 chiều</li><li>Có chức năng lắc mẫu. </li><li>Bao gồm 10 bình chứa hóa chất, 2 bình chứa parafin </li><li>Điện áp bình đun paraffin 24V, công suất 100W</li><li>Màn hình hiển thị: LCD</li><li>Bộ nhớ lưu 10 chương trình </li><li>Có chức năng khởi động trễ</li><li>Có nguồn pin dự phòng bên trong máy</li><li>Báo động bằng âm thanh và ánh sáng khi có sự cố hay kết thúc chương trình</li><li>Có chức năng khóa bàn phím</li><li>Có nút dừng khẩn cấp khi xảy ra sự cố. Có thể tạm ngưng chương trình để thêm hay thao tác với mẫu.&nbsp;</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-05-13
3292 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 50 lít | HA-50DR | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 135000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p><strong>Ứng dụng: </strong>Nồi hấp tiệt trùng cỡ nhỏ kiểu HA-50DR được thiết kế dạng đứng, có tính cơ động cao, sử dụng được tại các vị trí có không gian nhỏ. Nồi được sử dụng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ bằng kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, v.v.</p> | <p>- Máy chính: 1 cái</p><p>- Phụ kiện tiêu chuẩn:</p><p>+ Rọ đựng vật hấp, làm bằng sợi thép không gỉ SUS 304: 3 cái</p><p>+ Dây cáp nguồn: 1 cái</p><p>+ Dây nối đất: 2 m</p><p>+ Bình chứa nước xả: 1 cái</p><p>+ Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 1 quyển</p><p>+ Quy trình vận hành: 1 tờ (dán trên máy)</p> |  | <ul><li>Dung tích: 50 lít.</li><li>Loại cửa trên, kiểu mở xoay tay.</li><li>Vật liệu chính: Mặt trên được làm bằng thép không gỉ SUS 304, phần còn lại chế tạo bằng thép phủ sơn tĩnh điện.</li><li>Điều khiển nhiệt độ, thời gian hoàn toàn bằng vi xử lý.</li><li>Giao diện với người sử dụng thông qua màn hình LCD và bàn phím.</li><li>Chương trình tiệt trùng: 5 chương trình.</li><li>Dải áp suất hấp tiệt trùng: 0,5 – 2,3 kg/cm<sup>2</sup>.</li><li>Dải cài đặt nhiệt độ tiệt trùng: 105°C – 135°C.</li><li>Dải cài đặt thời gian tiệt trùng: 1 – 180 phút.</li><li>Dải cài đặt thời gian sấy khô: 0 – 180 phút.</li><li>Sấy khô bằng máy hút chân không.</li><li>Một hệ thống xử lý hơi nước cài đặt sẵn giúp ngăn ngừa xả trực tiếp hơi nước thải ra môi trường suốt chu trình hấp.</li><li>Công suất tiêu thụ lớn nhất: 3,5 kW.</li><li>Nguồn điện: 220VAC ± 10%/ 50Hz.</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-22 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-04-29
3293 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh Cằm | DO410R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3956400 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh cằm Obwegeser, dài 155mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20
3294 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ róc mài xương | FK344R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 3305457 | t | Hộp | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ róc xương Farabeuf-Collin, thẳng, đầu nhọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3295 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu tích | BJ062R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 6118700 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp phẫu tích Mixter, cong, ngàm có khía, dài 250mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3296 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy xử lý bệnh phẩm | Máy xử lý mô | Excelsior AS | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM |  | Nhóm null |  |  | 2383000000 | t | Cái | true | 2021-05-13 | 2021-12-20 | <ul><li>Máy xử lý mô kín, tự động hoàn toàn</li><li>Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</li><li>Môi trường làm việc:Nhiệt độ (hoạt động): +5<sup>o</sup>C đến +40<sup>o</sup>C; Độ ẩm: Tối đa 80% ở nhiệt độ 31<sup>o</sup>C</li><li>Điện áp: 100 ~ 240 V, 50/ 60Hz, 1 pha.</li></ul> | <p>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>Bộ hóa chất vận hành ban đầu: 01 bộ</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</p> |  | <p>Công suất xử lý: 300 mẫu/ lần</p><p>Hóa chất được gia nhiệt trước </p><p>Hệ thống quản lý hóa chất thông minh giúp tiết kiệm chi phí và thời gian</p><p>Thời gian xử lý:</p><p>+ Mẫu thường quy: 14 giờ</p><p>+ Mẫu biopsy: 2.5 giờ </p><p>Tương thích với xử lý bằng hóa chất IPA </p><p>Có hệ thống xử lý hơi hóa chất</p><p>Buồng xử lý mẫu có 3 mức hóa chất </p><p>Có cổng kết nối USB </p><p>Khay chứa sáp dễ thao tác </p><p>Có hệ thống xử lý paraffin thải </p><p>Có Pin dự phòng </p><p>Giao diện: màn hình cảm ứng</p><p>Có 10 chương trình </p><p>Sử dụng được nhiều ngôn ngữ</p><p>Có mật mã bảo vệ các khu vực.</p><p>Có thể chẩn đoán lỗi từ xa</p><p class="ql-align-center"> </p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-05-13
3297 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-5.0mm/L-13mm | SNAP-5-13 | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 13</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
3298 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở chức năng cao | UVENT-T-S | Utas Technologies s.r.o | Slovakia | Utas Technologies s.r.o | Slovakia | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <ul><li>Hệ thống nén khí bằng tua bin.</li><li>Trạm giúp thở với các chức năng cao.</li><li>Theo dõi bệnh nhân liên tục.</li><li>Giúp thở thông minh thích ứng.</li><li>Cảm biến Oxy với tuổi thọ không giới hạn</li><li>Máy dành cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh.</li><li>Hệ thống nén khí bằng tua bin giúp UVENT-T-S hoạt động tương thích với bất kỳ nguồn oxy có sẵn áp suất thấp hoặc cao.</li><li>Hiệu suất dòng chảy cao và hoạt động ít tiếng ồn giúp duy trì một môi trường thoải mái cho nhân viên y tế và bệnh nhân.</li><li>UVENT-T-S kết hợp chức năng tiên tiến hỗ trợ hô hấp cao cấp và giám sát toàn diện cơ học phổi và hiệu quả trao đổi khí.</li></ul> | <ul><li>01 Máy chính màn hình cảm ứng 12 inch</li><li>01 Dây thở silicon người lớn sử dụng nhiều lần</li><li>01 Dây thở silicon trẻ em sử dụng nhiều lần</li><li>01 Dây thở silicon sơ sinh sử dụng nhiều lần</li><li>01 Phổi giả test máy người lớn</li><li>01 Bộ làm ấm/ẩm đường thở</li><li>02 Van thở ra có màng</li><li>01 Cảm biến lưu lượng đường thở người lớn/trẻ em</li><li>01 Cảm biến lưu lượng đường thở sơ sinh</li><li>01 Bộ phận phun khí dung</li><li>01 Cảm biến đo SPO2</li><li>01 Tay đỡ dây thở</li><li>01 Ống nối Oxy</li><li>01 Xe đẩy đi động</li><li>01 Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt</li></ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-06-18
3299 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ róc mài xương | FK345R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 3348660 | t | Hộp | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ róc xương Farabeuf-Collin, cong, đầu nhọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3300 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | CYANExpert 130 | Cy008 | Cypress Diagnostics Bvba | Bỉ | Cypress Diagnostics Bvba | Bỉ | ["2018"] | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Và Y Tế BMN | Bỉ | Nhóm 3 |  |  | 582500000 | t | Chiếc | false | 2020-10-26 | 2021-10-26 | <p>Máy CyanExpert 130 là máy phân tích sinh hóa tự động, truy cập ngẫu nhiên,nạp mẫu liên tục.Đây là máy phân tích sinh hóa linh hoạt, chính xác, thuận tiện và nhanh nhất hiện nay.</p> | <p>- Chiều cao: 53cm</p> <p>-&nbsp; Chiều rộng 57cm</p> <p>- Chiều Dài : 75cm</p> <p>- Trọng lượng : 35kg</p> |  | <p>- Điện áp đầu vào:100 - 230 Vac</p> <p>-&nbsp; Tần số đầu vào: 47 -63 HZ</p> <p>- Điện năng tiêu thụ: 300w cho đơn vị phân tích, 400w cho trạm làm việc</p> <p>- Ổn áp</p> <p>- Nguồn cung cấp liên tục</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Và Y Tế BMN | 2020-10-26 | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Và Y Tế BMN | 2020-11-11
3301 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống vận chuyển mẫu và thiết bị phụ trợ | Hộp vận chuyển bệnh phẩm | LN-HBP15L | Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây Dựng Lâm Nguyễn | Việt Nam | Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây Dựng Lâm Nguyễn | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG LÂM NGUYỄN | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 5900000 | t | Chiếc | true | 2021-04-26 | 2021-12-31 | <p>Sản xuất theo tiêu chuẩn:</p><p>ISO 9001:2015</p><p>ISO 13485:2016</p> | <p>Gồm:</p><p>1 hộp vận chuyển</p><p>4 bình trữ lạnh</p> |  | <p>- Hộp vận chuyển bệnh phẩm và phụ kiện tiêu chuẩn:01 bộ</p><p>- Standard shipping case and accessories: 01 set</p><p>&nbsp;- Phụ kiện kèm theo/ Included accessories :</p><p>- Bình trữ lạnh: 04 chiếc</p><p>- Cold storage tank: 04 pcs</p><p>- Cấu trúc/ Structure:</p><p>- Hộp hình chữ nhật/ Rectangular shape</p><p>- Có nắp đậy với gioăng khép kín, kèm bản lề gắn với hộp</p><p>- There are lids with closed washer, with hinge attached to the box.</p><p>- Có tay cầm để xách hộp</p><p>- There are handles for carrying boxes</p><p>- Dung tích: 15 lít (+/-5%)</p><p>- Capacity : 15 liters (+/-5%)</p><p>- Vật liệu chế tạo: bên ngoài và bên trong hộp bằng nhựa PP (Polypropylen)&nbsp;(Cùng với đó là thiết kế lõi thùng từ nhựa PP cao cấp, có đặc tính bền, dẻo, chống chịu nhiệt tốt. Đặc biệt, nhựa PP còn là vật liệu thân thiện với sức khỏe người dùng và an toàn với thực phẩm)</p><p>- Fabrication material: outside and inside the box is made of&nbsp;PP (Polypropylen) plastic (Along with that is the core design of high-grade PP plastic with durable, flexible, and heat-resistant properties. health-friendly and food-safe materials.)</p><p>&nbsp;- Vật liệu cách nhiệt: Ngoài ra, phần lót giữa vỏ và lõi thùng được sử dụng thêm EPS (Expanded Polystyrene), không có CFC. Xốp, EPS giúp gia tăng khả năng giữ nhiệt cho sản phẩm, hạn chế gần như tối đa hiện tượng thoát khí ra bên ngoài., độ dày lớp cách nhiệt: 20 mm</p><p>- Insulation: In addition, the liner between the shell and the core of the barrel is used to add EPS (Expanded Polystyrene), CFC free hard foam. Foam helps increase the ability to retain heat for the product, minimizes the phenomenon of air release to the outside., Insulation thickness: 20 mm</p><p>- Có khả năng duy trì nhiệt độ với dải từ 4°C&nbsp;đến 8°C&nbsp;trong khoảng thời gian: 24 giờ</p><p>- Capable of maintaining the temperature in the range from 4°C to 8°C for a period of 24 hours.</p><p>- Có đồng hồ kiểm tra nhiệt độ bên trong/&nbsp;There is a clock to check the internal temperature</p><p>- Có khả năng chống lại được tia cực tím/ Resistant to ultraviolet rays</p><p>- Kích thước ngoài (Rộng X Sâu X Cao): 40 X 30 X 28 cm</p><p>- External dimensions (W x D x H ): 40 X 30 X 28 cm</p><p>- Dung tích bình trữ lạnh:550ml</p><p>Cold storage capacity: 550ml</p><p>- Bảo đám chất lượng: Có chứng chỉ ISO 9001 và ISO 13485</p><p>Quality assurance: Having ISO 9001 and&nbsp;ISO 13485</p><p>- Thời gian bảo hành: 01 năm</p><p>Warranty time: 01 year</p><p>&nbsp;</p> |  | Bình trữ lạnh |  |  |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG LÂM NGUYỄN | 2021-04-29 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG LÂM NGUYỄN | 2021-04-29
3302 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy xử lý bệnh phẩm | Máy xử lý mô | Revos | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Anh | Nhóm null |  |  | 3237000000 | t | Cái | true | 2021-05-13 | 2021-12-20 | <p>Máy xử lý mô kín, tự động hoàn toàn</p><p>Bảo hành tiêu chuẩn 12 tháng</p> | <p>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>Bộ hóa chất vận hành ban đầu: 01 bộ</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</p> |  | <ul><li>Màn hình màu cảm ứng.</li><li>Công suất xử lý : 300 mẫu/ lần</li><li>Thời gian xử lý:</li><li>Mẫu tiêu chuẩn: 5 giờ</li><li>Mẫu sinh thiết: 2 giờ</li><li>Mẫu phẫu thuật dày: 7 giờ</li><li>Mẫu phẫu thuật lớn&nbsp;: 15 giờ</li><li>Bộ nhớ: 10 chương trình.</li><li>Có thể thay đổi tên hóa chất</li><li>Hóa chất có thể được gia nhiệt trước trong bình chứa.</li><li>Phần mềm cho phép theo dõi chương trình, trạng thái, bước xử lý</li><li>Cho phép thêm mẫu vào xử lý.</li><li>Tự động xoay luân chuyển thay thế hóa chất </li><li>Có hệ thống lọc hơi hóa chất</li><li>Có pin dự phòng</li><li>Có thể chẩn đoán lỗi từ xa </li><li>Có cổng kết nối USB, RS 232</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-05-13
3303 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa ống nội soi | Máy rửa ống nội soi | Máy rửa ống nội soi loại 1 dây | CYW-100 | Choyang Medical Industry Ltd | Hàn Quốc | Choyang Medical Industry Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 425000000 | f | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2020-12-31 | <p>Sử dụng để khử khuẩn dây nội soi ống mềm</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="449"> <tbody> <tr height="18"> <td height="18" width="449">- Máy chính: 01 cái</td> </tr> <tr height="18"> <td height="18">- Đầu kết nối dây Pentax: 01 cái</td> </tr> <tr height="18"> <td height="18">- Đầu kết nối dây Olympus: 01 cái</td> </tr> <tr height="18"> <td height="18">- Đầu kết nối dây Fujifilm: 01 cái</td> </tr> <tr height="18"> <td height="18">- Bình đựng hóa chất: 01 cái</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam | 2020-10-31 | Bộ Y tế | 2020-12-31
3304 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ róc mài xương | FK357R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 5099930 | t | Hộp | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ róc xương Lambotte, cong, đầu nhọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3305 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu tích | BJ081R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 5988200 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp phẫu tích Overholt, mảnh, cong, dài 210mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3306 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy tách chiết tế bào tự động | Hệ thống tách tế bào gốc máu cuống rốn tự động (công suất 1 mẫu/ lần) | AXP® II | ThermoGenesis Corp. | Mỹ | ThermoGenesis Corp. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1600000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-29 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Hệ thống tách tế bào gốc máu cuống rốn tự động (AXP® II System)</strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020-2021</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị mới 100%</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị đạt tiêu chuẩn cGMP được chứng nhận bởi FDA - Mỹ</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị đạt chứng nhận EC - chứng nhận đảm bảo chất lượng về thiết bị y tế Directive 93/42/EEC, Annex II exluding section 4, ISO 13485.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm hỗ trợ tuân thủ cGMP và cGTP</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động của thiết bị: ẩm độ từ 30-75%, nhiệt độ từ 10-25°C.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-</span> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Nguồn điện sử dụng: 3,6 V (sử dụng pin sạc Nickel metal hydride (NiMH) rechargeable).</span></p> | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị tách tế bào gốc máu cuống rốn tự động.</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trạm sạc dữ liệu, dùng để tải dữ liệu từ thiết bị tách tự động sang máy tính và sạc pin cho thiết bị.</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ Startup kit&nbsp;</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ máy vi tính, màn hình.</p> |  | <p><strong style="color: black;">I.</strong> <strong style="color: black;">Thiết bị tách tế bào gốc máu cuống rốn tự động</strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-</span><span style="color: black;"> Thiết bị tách tế bào gốc máu cuống rốn tự động, khép kín, vô trùng, xử lý nhất quán và hiệu quả lớp buffy coat giàu tế bào gốc từ máu cuống rốn</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-</span> Giúp làm giảm thể tích máu cuống rốn đến thể tích do người dùng xác định (thông thường là 20ml) trong 30 phút, trong khi vẫn giữ lại hơn 97% mononuclear cells (MNCs)</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-</span> <span style="color: black;">Có thể thu thập tất cả các phân đoạn: lớp buffy coat, tế bào hồng cầu (RBC) và huyết tương</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-</span> <span style="color: black;">Khả năng phục hồi tế bào gốc CD34+ &gt; 97%.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-</span> <span style="color: black;">Hematocrit luôn &lt;30% thể tích lưu trữ cuối</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-</span> <span style="color: black;">Chuyển chính xác thể tích mục tiêu cuối cùng</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-</span> <span style="color: black;">Tốc độ ly tâm: từ 80 đến 1.400 RCF</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-</span> <span style="color: black;">Kích thước (chiều cao x đường kích): 20,5 x 9,8 cm</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-</span> <span style="color: black;">Trọng lượng: 1kg</span></p><p><strong style="color: black;">II.&nbsp;&nbsp;Bộ chuyển dữ liệu từ thiết bị sang máy tính và sạc pin</strong></p><p><span style="color: black;">Kích thước (cao x rộng x sâu): 8,38 x 30,7 x 18,2 cm</span></p><p><span style="color: black;">Trọng lượng: 1,2 Kg</span></p><p><span style="color: black;">Nguồn điện: 100-240 VAC, 50/60Hz</span></p><p><span style="color: black;">Điện năng tiêu thụ: 20VA</span></p><p><span style="color: black;">Điều kiện hoạt động: ẩm độ từ 30-75%, nhiệt độ từ 10-30</span><sup style="color: black;">o</sup><span style="color: black;">C</span></p><p><span style="color: black;">Là nơi sạc lại pin thiết bị xử lý mẫu</span></p><p><span style="color: black;">Cung cấp giao tiếp giữa thiết bị xử lý mẫu và máy tính để tải dữ liệu mẫu</span></p><p><strong style="color: black;">III.</strong> <strong style="color: black;">Phần mềm vận hành và quản lý dữ liệu xử lý mẫu</strong></p> |  | Cam kết cung cấp phụ tùng, vật tư tiêu hao. |  | Cam kết cung cấp các dịch vu kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu. |  | CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM | 2021-04-29 | CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM | 2021-04-29
3307 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng 2 cửa 550 lít | GOLDBERG 550D | Eryigit Endustriyel Makina Ve Tibbi Cihazlar Imalat Ithalat Insaat Ticaret Anonim Sirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | Eryigit Endustriyel Makina Ve Tibbi Cihazlar Imalat Ithalat Insaat Ticaret Anonim Sirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2021"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 3500000000 | t | Cái | false | 2021-05-20 | 2022-12-31 | <p>MÁY HẤP TIỆT TRÙNG 2 CỬA</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ giá hấp dụng cụ: 01 bộ. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy hàng: 02 cái. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện lắp đặt: 01 bộ. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích: <em>550 lít.</em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước buồng<em>: 670 x 670 x 1300 mm</em>. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chứa STU 600 x 300 x300: <em>08 cái. </em></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển hoạt động tự động hoàn toàn bằng nguyên lý PLC.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị 10 inch: màu TFT, màn hình chạm LCD.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp máy in nhiệt: 40 ký tự hoặc đường line. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cổng kết nối: RS232. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảnh báo: hình ảnh, âm thanh, in.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dữ liệu lưu trữ: 1000 chu trình. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Theo dõi thêm màn hình cảm ứng, đồng hồ Analogue cho buồng, vỏ, bộ phát và khí nén. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Di chuyển dễ dàng trên 04 bánh xe (02 bánh xoay) và cố định trên chân giảm xóc. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểm soát bốc hơi thông qua van hơi và điện.&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2021-05-20 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2021-05-20
3308 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Ball Attachment & Cap-4 (Kit of 3pcs) | BA-4 | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 5850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Khóa cài bi và nắp (BA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VEL</li> </ul> | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Khóa cài bi và nắp (BA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Khóa cài bi và nắp (BA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan Ti6AL4VELI</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
3309 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ róc mài xương | FK146R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 3698726 | t | Hộp | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ nạo róc xương Cobb, cong nhẹ, đầu nhọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3310 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu tích | BJ124R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 3145300 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp phẫu tích và gắp chỉ O'shaugnessy, cong, dài 255mm, ngàm dài 40mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3311 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống CT - Scanner | Hệ thống CT Scanner 32 - < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp điện toán 16 lát cắt, tái tạo 32 lát cắt | SOMATOM go.Now | Siemens Healthcare GmbH | Đức | Siemens Healthcare GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 13000000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-19 | 2021-08-19 | <ul><li><em>Là hệ thống bổ sung </em><strong><em>tiến trình công việc mới,</em></strong> <strong><em>di động</em></strong> <em>cho phép rút ngắn thao tác chuẩn bị bệnh nhân và tăng thời gian chăm sóc cho bệnh nhân</em></li><li><em>Hệ thống tích hợp công nghệ </em><strong><em>đầu thu Stellar Detector</em></strong><em> thế hệ thứ 3 giúp giảm nhiễu điện tử và tối ưu chất lượng hình ảnh</em></li><li><em>Có thêm </em><strong><em>bộ lọc thứ 2 - Tin Filter</em></strong><em> ngoài bộ lọc cơ bản,</em> <em>được kế thừa từ dòng máy chụp hai đầu bóng cao cấp, bộ lọc thiếc (Sn) giảm những mức năng lượng thấp để giảm liều và tối ưu hóa độ tương phản giữa mô mềm và khí. </em></li><li><strong><em>Công nghệ trí tuệ nhân tạo ALPHA</em></strong><em>, cho quy trình thăm khám nhanh, tự động và an toàn hơn. Tính năng </em><strong><em>GO Technology</em></strong><em> là một tập hợp các giải pháp trực quan toàn diện giúp giải quyết quy trình làm việc không chỉ ở máy chụp mà còn nhiều hơn nữa</em></li><li><strong><em>Công nghệ chụp CT thông minh myExam Companion</em></strong><em> – hỗ trợ người dùng chưa có kinh nghiệm có thể tự tin trong khảo sát CT mà vẫn đem lại kết quả nhanh và chính xác nhất</em></li></ul> | <p>1. Phần cứng hệ thống gồm :</p> <p>Khoang máy : 01 cái</p> <p>Bóng X quang : 01 cái</p> <p>Máy phát : 01 cái</p> <p>Đầu thu nhận : 01 cái</p> <p>Bàn bệnh nhân : 01 cái</p> <p>Trạm điều khiển : 01 cái</p> <p>Hệ thống tái tạo hình ảnh : 01 cái</p> <p>Máy tính bảng : 01 cái</p> <p>2. Phần mềm hệ thống : 01 bộ</p> <p>3. Các phụ kiện đi kèm : 01 bộ</p> |  | <p>Hệ thống chụp cắt lớp điện toán 32 lát cắt&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-02-19 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-06-18
3312 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh có rãnh | DO411R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3351600 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh có rãnh Obwegeser, dài 165mm, rộng 8mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20
3313 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ róc mài xương | FK147R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 3698726 | t | Hộp | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ nạo róc xương Cobb, cong nhẹ, đầu nhọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3314 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu tích | BJ520R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 5883000 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp tử cung Heaney, cong, ngàm có răng, có rãnh,&nbsp;dài 205mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3315 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy lập bản đồ giác mạc | Máy đo bản đồ giác mạc Atlas Model 9000 (cấu hình nâng cao) | Atlas Model 9000 | Carl Zeiss Meditec Inc. | Mỹ | Carl Zeiss Meditec Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 722000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo bản đồ giác mạc<br /> Model: ATLAS 9000<br /> Hãng sản xuất: Carl Zeiss Meditec<br /> Xuất xứ: Singapore</p> | <p>...</p> | <p><br /> Máy chính : 1 chiếc<br /> Dây nguồn: 1 chiếc<br /> Bàn đặt máy: 1 chiếc<br /> Bao phủ máy: 1 chiếc<br /> Bàn phím: 1 chiếc<br /> Chuột máy tính: 1 chiếc</p> | <p>Khoảng làm việc: 70 mm<br /> Trường nhìn: 17 mm x 14.5mm<br /> Vòng Placido: 22&nbsp;<br /> Nguồn sáng: Đèn LED bước sóng hồng ngoại không nhìn thấy ( 950nm)<br /> Quan sát: Camera CMOS kỹ thuật số độ phân giải 1280x1024 pixel<br /> Đo độ cong<br /> Biên độ đo: 15-95D (35-22.5 mm)<br /> Độ chính xác: +0.05D (+ 0.01mm)<br /> Khả năng lặp: +0.10D (+ 0.02mm)<br /> • Hiển thị:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Hình đơn lẻ<br /> Hình tổng quát<br /> So sánh mắt phải / trái<br /> Sự khác nhau<br /> Thay đổi theo thời gian<br /> Tùy chọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
3316 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | Máy đo thính lực | Bell Plus | Inventis SRL | Italy | Inventis SRL | Italy |  | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | Italy | Nhóm null |  |  | 200000000 | t | Bộ | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Máy đo thính lực 2 kênh</p> | <p>Đo thính lực đường khí, đường xương có masking</p> |  | <p>Đo AC</p><p>Đo BC</p><p>Masking</p> | [5 empty] | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2020-12-24 | Công ty TNHHTM Âu Điểu Việt Nam | 2020-12-24
3317 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Saniswiss Automate aHP | Saniswiss SA | Pháp | Saniswiss SA | Pháp | ["2021"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Cái | false | 2021-05-20 | 2022-12-31 | <p>MÁY PHUN DUNG DỊCH KHỬ KHUẨN</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Dung dịch Saniswiss Automate P: 01 chai.</p><p>Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.&nbsp;</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;Thể tích khử trùng: 350 m<sup>3</sup>.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Loại phun sương khô. </p><p>-&nbsp;&nbsp;Lưu lượng khí: 80 m/s.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Lưu lượng phun tối đa: 1050ml/ h. </p><p>-&nbsp;&nbsp;Nồng độ phun: 3 ml/ m<sup>3</sup>.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích thước: 390 x 536 x 290 mm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Công suất: 1000 W.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Cường độ dòng điện: 4.5 A.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 9.0 Kg.&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2021-05-20 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2021-05-20
3318 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số | UM 300-15-S | Utas Technologies s.r.o | Slovakia | Utas Technologies s.r.o | Slovakia | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 460000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <pre class="ql-syntax" spellcheck="false">Đo các thông số ECG, SPO2, Nhiệt độ, nhịp thở, NIBP, IBP, EtCO2. Màn hình 15 inch chất lượng cao FullHD Màn hình cảm ứng điện dung Ngõ ra video HDMI Mô-đun Wi-fi tích hợp Pin sử dụng lên đến 4 giờ Dữ liệu xu hướng 720 giờ Khả năng mở rộng bộ nhớ bằng ổ USB: Bảng báo cáo PDF Các bản ghi dài về các giá trị đo và các đường cong </pre> | <pre> -&nbsp;01 Máy chính UM 300-15-S</pre> <pre> -&nbsp;01 Cáp mở rộng SpO2</pre> <pre> -&nbsp;01 Cảm biến SpO2 người lớn (kẹp ngón tay)</pre> <pre> - 01 Cáp điện tim 5 chuyển đạo</pre> <pre> -&nbsp;01 Hộp điện cực dùng 1 lần (50cái/hộp)</pre> <pre> -&nbsp;&nbsp;01 Ống hơi đo huyết áp</pre> <pre> -&nbsp;01 Bao đo huyết áp NIBP người lớn </pre> <pre> -&nbsp;&nbsp;01 Modul đo IBP </pre> <pre> -&nbsp;01 Cáp mở rộng đo IBP</pre> <pre> -&nbsp;05 Bộ kit đo IBP</pre> <pre> -&nbsp;01 Mainstream CO2 sensor (cảm biến C02 dòng chính)</pre> <pre> -&nbsp;05 Airway adapter dùng 1 lần cho người lớn</pre> <pre> -&nbsp;05 Airway adapter dùng 1 lần cho trẻ em/sơ sinh</pre> <pre> -&nbsp;01 Đầu dò nhiệt độ đo qua da</pre> <pre> -&nbsp;01 Pin sạc tích hợp sẵn trong máy.</pre> <pre> -&nbsp;&nbsp;01 Máy in nhiệt tích hợp sẵn trong máy.</pre> <pre> -&nbsp;01 Xe đẩy mua tại Việt Nam</pre> <pre> -&nbsp;01 Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt<b> </b></pre> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-06-18
3319 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ nạo trong phẫu thuật | FK623R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 3145271 | t | Hộp | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Schede, số 0</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3320 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu tích | BJ522R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 5131900 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp tử cung Heaney, cong, ngàm có răng, có rãnh,&nbsp;dài 195mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3321 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy Laser điều trị các bệnh lý về da | Discovery Pico | Quanta System S.p.A. | Italy | Quanta System S.p.A. | Italy | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA | Italy | Nhóm 1 |  |  | 7500000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-06 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy mới 100%.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE 0123, ISO 9001:2008, ISO 13485:2012.</p> | <p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Màn hình cảm ứng 10.4 inch dễ điều khiển, hiển thị tất cả các thông số cần điều trị và các ứng dụng điều trị một cách rõ ràng. </p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Chế độ hoạt động quang cơ (thời gian xung là 450 Pico giây cho bước sóng 1064nm và 370 Pico giây cho bước sóng 532nm) và chế độ hoạt động quang nhiệt (thời gian xung là 300 micro giây cho bước sóng)</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Chế độ phát xung Nano đôi cho bước sóng 1064 và 532nm.</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Công suất đỉnh của 1064nm là 1.8 GW (GigaWatt), công suất đỉnh của 532nm là 0.8 GW</p><p><br></p><p>Ø&nbsp;01- Thân máy bước sóng 1064nm, 532nm</p><p>Ø&nbsp;01- Tay cầm điều trị trục khuỷu</p><p>Ø&nbsp;01- Đầu chiếu tia tròn 3mm</p><p>Ø&nbsp;01- Đầu chiếu tia tròn&nbsp;4.5mm</p><p>Ø&nbsp;01- Đầu chiếu tia tròn 6mm</p><p>Ø&nbsp;01- Đầu chiếu tia tròn 7.5mm</p><p>Ø&nbsp;01- Đầu chiếu tia tròn 9mm</p><p>Ø&nbsp;01- Đầu chiếu tia tròn 10.5mm</p><p>Ø&nbsp;01- Đầu chiếu tia vuông 2x2mm</p><p>Ø&nbsp;01- Đầu chiếu tia tròn 5x5mm</p><p>Ø&nbsp;01- Đầu chiếu tia vi phân 8mm</p><p>Ø&nbsp;02- Kính bảo vệ Bác sĩ</p><p>Ø&nbsp;01- Kính bảo vệ Bệnh nhân</p><p>Ø&nbsp;01- Công tắc chân</p><p>Ø&nbsp;01- Cấp nguồn</p><p>Ø&nbsp;01- Khóa liên động</p><p>Ø&nbsp;02- Chìa khóa hệ thống</p><p>Ø&nbsp;01- Bộ dụng cụ châm nước</p><p>Ø&nbsp;02- Sách hướng dẫn sử dụng Anh Việt</p> |  | <p> Tên Model</p><p> <strong>Discovery PICO</strong></p><p> Phân loại sản phẩm</p><p> Laser dùng trong y khoa</p><p> Phân loại dựa vào tiêu chuẩn Y khoa 93/42/EEC</p><p> Lớp IIb</p><p> Phân loại Laser dựa theo IEC / EN 60825-1:2014</p><p> Lớp 4</p><p> Lớp tia dẫn đường theo IEC / EN 60825-1:2014</p><p> Lớp 3R</p><p> Nguồn điện yêu cầu</p><p> 3.7kVA, 200-240Vac 50/60Hz</p><p> Sốc điện loại</p><p> Lớp I</p><p> Cấp độ bảo vệ chống nước</p><p> Thiết bị Laser: IP X0 (IEC529)</p><p>Bàn đạp: IP X8 (IEC529)</p><p> &nbsp;Cấp độ bảo vệ sốc điện</p><p> Loại B</p><p> Chế độ hoạt động</p><p> Liên tục</p><p> Cầu chì</p><p> Cái ngắt</p><p> Loại dây điện</p><p> Schuko / NEMA L6-30</p><p> Kích thước</p><p> 530 (rộng) X 1043 (dài) X 1060 (cao) mm</p><p> Trọng lượng</p><p> 150 kg</p><p> Môi trường hoạt động</p><p> 10° - 30° C</p><p> Nhiệt độ bảo quản và di chuyển</p><p> Thấp nhất 5° C / cao nhất 40° C</p><p> Độ ẩm</p><p> 30% - 75%</p><p> Áp suất</p><p> Từ 800 hPa đến 1060 hPa</p><p> Làm lạnh hệ thống</p><p> Làm lạnh bằng chu trình khiếp kín</p><p> Độ ồn tối đa (dBA)</p><p> 65</p><p> Dòng đời sản phẩm</p><p> 10 năm</p><p> Tia dẫn đường</p><p> &lt;4mW @ 635nm, lớp 3R</p><p> Kích hoạt</p><p> Đạp 2 lần bằng bàn đạp chân</p><p> Công suất theo dõi</p><p> ± 10% năng lượng đầu ra</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA | 2020-11-19 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA | 2021-03-06
3322 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ đóng đinh Sign dùng trong phẫu thuật chấn thương | Bộ dụng cụ đóng đinh Sign dùng trong phẫu thuật chấn thương (4001-00608;4001-00613;4001-00462;4004-00835;4004-00406;4004-00836;4004-00838;4001-00460;4001-00450;4001-00642;4001-00640;4001-00645;4001-00646;4001-00486;4001-00636;4001-00637;4001-00638;...) | SIGN Fracture Care International | Mỹ | SIGN Fracture Care International | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH |  | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Bộ | true | 2021-04-29 | 2021-12-31 | <ol><li><strong>Bộ dụng cụ đóng đinh Sign dùng trong phẫu thuật chấn thương chuyên dụng cho đinh nội tủy xương đùi và xương chày.</strong></li><li><strong>Bộ dụng cụ đóng đinh Sign dùng trong phẫu thuật chấn thương bao gồm nhiều dụng cụ, được làm bằng chất liệu thép y tế, đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016</strong></li></ol><p><strong><span class="ql-cursor">﻿</span></strong></p><p><br></p> | <p><strong>Bộ dụng cụ đóng đinh Sign dùng trong phẫu thuật chấn thương bao gồm:</strong></p><ul><li>4001-00608&nbsp;&nbsp;Khung định vị chữ L&nbsp;&nbsp;- 1 cái</li><li>4001-00613Dụng cụ cố định đinh vào cán chữ L dài 180 mm - 2 cái</li><li>4001-00462&nbsp;Cờ Lê dài 11mm - 1 cái</li><li>4004-00835&nbsp;Tay định vị đầu gần - 1 cái</li><li>4004-00406&nbsp;Vít cố định tay định vị đầu gần vào cán chữ L - 2 cái</li><li>4004-00836&nbsp;Tay định vị đầu xa (Định vị trung tâm) - 1 cái</li><li>4004-00838&nbsp;Dụng cụ kéo dài định vị đầu xa&nbsp;- 1 cái</li><li>4001-00460&nbsp;Lục lăng 2 đầu vặn vít cố định - 1 cái</li><li>4001-00450&nbsp;Tuốc nơ vít đk 3.5 mm -&nbsp;1 cái</li><li>4001-00642&nbsp;Đinh tìm vị trí khoan&nbsp;&nbsp;- 1 cái</li><li>4001-00640&nbsp;Ống dò định vị - 1 cái</li><li>4001-00645&nbsp;Ống dẫn mũi khoan 3.5 mm&nbsp;&nbsp;- 1 cái</li><li>4001-00646&nbsp;Ống dẫn mũi khoan 6.3 mm&nbsp;&nbsp;- 1 cái</li><li>4001-00486&nbsp;Khoan tay chữ T - 1 cái</li><li>4001-00636&nbsp;Dò lỗ đinh rỗng nòng&nbsp;- 1 cái</li><li>4001-00637&nbsp;Dò lỗ đinh đặc mũi thẳng&nbsp;&nbsp;- 1 cái</li><li>4001-00638&nbsp;Dò lỗ đinh đặc mũi cong&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 1 cái</li><li>4001-00686&nbsp;Dụng cụ roa lỗ đinh&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 1 cái</li><li>4001-00685&nbsp;Thước đo độ sâu lỗ khoan&nbsp;- 1 cái</li><li>4001-00465&nbsp;Dụng cụ bảo vệ tổ chức đầu gần&nbsp;&nbsp;- 2 cái</li><li>4002-00673&nbsp;Thanh dọc nén&nbsp;&nbsp;- 1 cái</li><li>4002-00809&nbsp;Cầu nối thanh dọc&nbsp;&nbsp;- 1 cái</li><li>4002-00808&nbsp;Búa rút đinh&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 1 cái</li><li>4005-00507&nbsp;Mũi khoan nội tủy đk 7 mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 1 cái</li><li>4005-00508&nbsp;Mũi khoan nội tủy đk 8 mm - 1 cái</li><li>4005-00509&nbsp;Mũi khoan nội tủy đk 9 mm - 1 cái</li><li>4006-00421&nbsp;Mũi khoan nội tủy chữ T đk 10 mm&nbsp;&nbsp;- 1 cái</li><li>4006-00422&nbsp;Mũi khoan nội tủy chữ T đk 11 mm&nbsp;&nbsp;- 1 cái</li><li>4004-00839&nbsp;&nbsp;Vít điều chỉnh&nbsp;- 2 cái</li><li>4201-00829&nbsp;&nbsp;Hộp và khay đựng dụng cụ - 1 cái</li></ul> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:</strong></p><p><br></p><ul><li>4001-00608&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung định vị chữ L</li><li>4001-00613&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dụng cụ cố định đinh vào cán chữ L dài 180 mm </li><li>4001-00462&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cờ Lê dài 11mm </li><li>4004-00835&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay định vị đầu gần </li><li>4004-00406&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vít cố định tay định vị đầu gần vào cán chữ L </li><li>4004-00836&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay định vị đầu xa (Định vị trung tâm) </li><li>4004-00838&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dụng cụ kéo dài định vị đầu xa&nbsp;</li><li>4001-00460&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lục lăng 2 đầu vặn vít cố định </li><li>4001-00450&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuốc nơ vít đk 3.5 mm </li><li>4001-00642&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đinh tìm vị trí khoan&nbsp;&nbsp;</li><li>4001-00640&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dò định vị </li><li>4001-00645&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn mũi khoan 3.5 mm</li><li>4001-00646&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn mũi khoan 6.3 mm</li><li>4001-00486&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoan tay chữ T </li><li>4001-00636&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dò lỗ đinh rỗng nòng&nbsp; </li><li>4001-00637&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dò lỗ đinh đặc mũi thẳng</li><li>4001-00638&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dò lỗ đinh đặc mũi cong</li><li>4001-00686&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dụng cụ roa lỗ đinh</li><li>4001-00685&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thước đo độ sâu lỗ khoan</li><li>4001-00465&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dụng cụ bảo vệ tổ chức đầu gần</li><li>4002-00673&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thanh dọc nén&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </li><li>4002-00809&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cầu nối thanh dọc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>4002-00808&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Búa rút đinh&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>4005-00507&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mũi khoan nội tủy đk 7 mm</li><li>4005-00508&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mũi khoan nội tủy đk 8 mm </li><li>4005-00509&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mũi khoan nội tủy đk 9 mm </li><li>4006-00421&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mũi khoan nội tủy chữ T đk 10 mm</li><li>4006-00422&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mũi khoan nội tủy chữ T đk 11 mm</li><li>4004-00839&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vít điều chỉnh &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- </li><li>4201-00829&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp và khay đựng dụng cụ&nbsp;</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | 2021-04-29 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH | 2021-04-29
3323 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ banh hàm | DO417R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 5569200 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ banh xương hàm trên Tessier, cong sang phải, dài 150mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20
3324 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống CT - Scanner | Hệ thống CT Scanner 128 - < 256 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp điện toán 64 lát cắt, tái tạo 128 lát cắt | SOMATOM go.Top | Siemens Healthcare GmbH | Đức | Siemens Healthcare GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 28300000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-19 | 2021-07-19 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model - Nhãn hiệu: <strong>SOMATOM go.Top</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sả<strong>n xuất: Siemens Healthcare GmbH</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: theo đơn đặt hàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-02-19 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-06-18
3325 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ nạo trong phẫu thuật | FK631R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2978779 | t | Hộp | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Volkmann, số 000</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3326 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM008R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 6345500 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mang kim Derf Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 115mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3327 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-5.0mm/L-11.5mm | SNAP-5-11.5 | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 11.5</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
3328 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ banh hàm | DO418R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 5569200 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ banh xương hàm trên Tessier, cong sang trái, dài 150mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20
3329 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở không xâm nhập trẻ sơ sinh | Máy giúp thở | CNO (medinCNO) | Medin | Đức | Medin | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Máy giúp thở&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-12-31
3330 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ nạo trong phẫu thuật | FK632R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2978779 | t | Hộp | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Volkmann, số 00</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3331 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM011R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 5325900 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mang kim Converse Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,20mm, dùng cho chỉ 6/0-10/0, dài 130mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3332 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM033R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 6529100 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mang kim De Bakey Durogrip TC, thẳng, ngàm rất mảnh, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 165mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3333 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu | NUA 500 | NeoMedica D.O.O. | Serbia | NeoMedica D.O.O. | Serbia | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 120000000 | t | Cái | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích nước tiểu 11 thông số, thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng</p> | <p>- 01 Máy chính</p> <p>- 01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn của hãng</p> <p>- 01 Hộp que 11 thông số (100 que/hộp)</p> <p>- 01 Bộ sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt</p> |  | <ul> <li>Nguyên lý đo: Phương pháp tích hợp phản xạ của hai bước sóng</li> <li>Bước sóng: 550nm, 620nm, 720nm</li> <li>Công suất: 520 mẫu/giờ</li> <li>Dung lượng bộ nhớ: 10.000 kết quả</li> <li>Thiết kế dễ bảo trì cho việc làm sạch hàng ngày</li> <li>Tốc độ thử nghiệm cao, lý tưởng cho phòng thí nghiệm mẫu nhiều.</li> <li>Hoạt động hoàn toàn tự động cho việc sẵn sàng thử nghiệm</li> <li>Hiệu chuẩn bên trong cho độ nhạy của dải.</li> <li>Nguồn ánh sáng lạnh với tuổi thọ dài và ổn định cao</li> <li>Đầu đọc mã vạch và máy in bên ngoài (tùy chọn)</li> <li>Danh mục thử: pH, Nitrite, Specific gravity, Ascorbic Acid, Blood, Bilirubin, Urobilinogen, Ketone, Leucocytes, Protein</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-15 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-06-18
3334 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ nạo trong phẫu thuật | FK634R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2978779 | t | Hộp | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Volkmann, số 1</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3335 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Hệ thống hạ nhiệt theo chương trình | Thiết bị hạ nhiệt độ theo chương trình, 17 lít | TSCM17EV | Thermo Fisher Scientific Inc. | Mỹ | Thermo Fisher Scientific Pte. Ltd (a part of Thermo Fisher Scientific Inc) | Singapore | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1476000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-30 | 2021-12-31 | <p>- Thiết bị hạ nhiệt độ theo chương trình bảo quản mô, tế bào… trong phòng thí nghiệm</p><p>- Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Máy in nhiệt: 01 cái</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify">- Bộ cảm biến theo dõi nhiệt độ buồng: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bộ cảm biến theo dõi nhiệt độ mẫu trong lọ 2ml: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bộ cảm biến theo dõi nhiệt độ mẫu túi máu: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bình cấp Nitơ lỏng &gt;120 lít: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bộ máy vi tính và máy in: 01 bộ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify">+ Thiết bị hạ lạnh nhiệt độ theo chương trình nhằm mục đích làm lạnh mẫu xuống âm độ mà không làm đứt, gãy, phá huỷ mẫu. Tốc độ làm lạnh điều khiển được tối ưu hoá cho các mẫu khác nhau. </p><p class="ql-align-justify">+ Máy điều khiển dạng vi xử lý</p><p class="ql-align-justify">+ Điều khiển mọi thông số trên màn hình cảm ứng </p><p class="ql-align-justify">+ Dung lượng tối đa cho phép: 380 ống mẫu 2ml hoặc 8 túi máu dung tích tới 500ml&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">+ Dung tích: 17 lít </p><p class="ql-align-justify">+ Dải nhiệt độ điều chỉnh được: từ + 50<sup>0</sup>C tới&nbsp;-180<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">+ Mức điều chỉnh nhiệt độ: +/- 0.1<sup>o</sup>C</p><p class="ql-align-justify">+ Tốc độ tăng nhiệt độ: 0.1<sup>o</sup>C/phút đến 10<sup>o</sup>C/phút </p><p class="ql-align-justify">+ Tốc độ hạ nhiệt độ: -0.1<sup>o</sup>C/phút đến&nbsp;-99.9<sup>o</sup>C/phút. </p><p class="ql-align-justify">+ Số chương trình: 14 chương trình&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">+ Mật mã bảo vệ: có 3 mức mật mã bảo vệ</p><p class="ql-align-justify">+ Kích thước máy: 947 x 551 x 610 mm</p><p class="ql-align-justify">+ Trọng lượng: 69.8 kg</p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-30 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-30
3336 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang C-Arm | Hệ thống máy chụp X-quang C-Arm | Armes 35 | M4S Co., Ltd. | Hàn Quốc | M4S Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 2600000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-19 | 2022-05-19 | <p class="ql-align-center"><strong><em>Model: Armes 35</em></strong></p><p class="ql-align-center"><strong><em>Hãng sản xuất: M4S Co., Ltd</em></strong></p><p class="ql-align-center"><strong><em>Xuất xứ: Hàn Quốc</em></strong></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn phát cao thế (3.5Kw): 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng phát tia: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CCD camera: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ khuếch đại ảnh (I.I): 1 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ chuẩn trực (có gắn động cơ 3 chiều): 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá đỡ truyền động: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình (34’’): 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy màn hình: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trạm máy tính xử lý hình ảnh: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm: 01 bộ</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2021-05-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2021-05-20
3337 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-5.0mm/L-10mm | SNAP-5-10 | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 5.0</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
3338 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM034R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 7475800 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mang kim De Bakey Durogrip TC, thẳng, ngàm rất mảnh, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 210mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3339 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY ĐIỀU TRỊ SÓNG XUNG KÍCH | BTL-6000 SWT Topline Power | BTL Industries Limited | Bulgaria | BTL Industries Limited | Anh | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | Bulgaria | Nhóm 3 |  |  | 792000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-19 | 2021-12-31 | <p><strong>Thông tin chung</strong></p><p>- Model: BTL-6000 SWT Topline Power</p><p>- Hãng sản xuất: BTL/Anh</p><p>- Xuất xứ: Châu Âu/Bulgaria</p><p>- Phân nhóm theo TT14: Nhóm 3</p><p>- Năm sản xuất, chất lượng: 2020 trở về sau, mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE</p><p>- Nguồn cung cấp: 115V/230V, 50-60Hz, Adapter ~100V đến 240 V</p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp</strong></p><p>- Máy chính: 01 cái</p><p>- Phụ kiện súng phát sóng xung kích và ruột súng: 01 bộ</p><p>- Từ điển y khoa hỗ trợ điều trị (gồm 01 bản cứng dịch Tiếng Việt + 01 phần mềm tích hợp sẵn): 01 bộ</p><p>- Đầu phát xung đa hội tụ 9 mm: 01 cái</p><p>- Đầu phát xung đa hội tụ 15mm: 01 cái</p><p>- Đầu phát xung hội tụ 15 mm: 01 cái</p><p>- Adaptor + dây nguồn: 01 bộ</p><p>- Chai gel 300ml: 01 chai&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Giá đỡ phụ kiện súng xung kích: 01 cái</p><p>- Xe đẩy máy chính hãng đồng bộ máy chính: 01 cái</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p>NHƯ FILE ĐÍNH KÈM</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-04-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-04-19
3340 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI BÀNG QUANG | HOPKINS | Karl Storz SE & Co. KG | Đức,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 2100000000 | t | Bộ | true | 2020-11-30 | 2021-02-28 | <p>Dụng cụ nội soi bàng quang</p> | <p>Ống soi quang học HOPKINS® 70°, 4 mm, 30 cm</p><p>Ống soi quang học HOPKINS® 30°, 4 mm, 30 cm</p><p>Vỏ ngoài thăm khám bàng quang - niệu đạo, cỡ 19 Fr.</p><p>Vỏ ngoài thăm khám bàng quang - niệu đạo, cỡ 22 Fr.</p><p>Vỏ ngoài có cơ chế chỉnh hướng</p><p>Cầu nối ống soi</p><p>Kềm sinh thiết, 7 Fr., 40 cm</p><p>Kềm gắp dị vật, 7 Fr.</p><p>Kềm bóp sỏi cơ học Lithotrite&nbsp;</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa dùng tiệt trùng</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa, 532x252x141mm</p><p>Kẹp gắp KELLY loại CLICKLINE</p><p>Kẹp gắp loại CLICKLINE</p><p>Kẹp phẫu tích RoBi® KELLY&nbsp;</p><p>Kẹp phẫu tích MOLZONI</p><p>Kẹp phẫu tích ROBI</p> |  | <p>Bộ dụng cụ nội soi bàng quang,&nbsp;sử dụng trong soi thăm khám, gắp dị vật, lấy sinh thiết bàng quang</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30
3341 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ nạo trong phẫu thuật | FK774R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 6973768 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Cây nạo xương, số 00, thẳng, dài tay cầm chất liệu Peek</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3342 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy tách chiết tế bào tự động | Máy tách thành phần máu Spectra Optia | Spectra Optia Apheresis System | Terumo BCT Inc. | Mỹ | Terumo BCT Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 2674000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-21 | 2021-12-21 | <p>- Máy chính: 01 máy</p><p>- Bộ vậy tư chạy thử ban đâu:&nbsp;</p><p>+ Kít thu nhận tế bào gốc đơn nhân: 01 bộ</p><p>+ Kít trao đổi huyết tương: 01 bộ</p><p>+ Túi chống đông ACDA: 02 túi</p><p>- Dây nguồn</p><p>- Giá treo dịch: 01 cái</p><p>- Mâm ly tâm: 02 cái</p><p>- Máy hàn dây tích hợp: 01 cái</p><p>- Bộ lưu điện 2KVA offline</p><p>- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt&nbsp;</p> | <p>- Máy chính: 01 máy</p><p>- Bộ vậy tư chạy thử ban đâu:&nbsp;</p><p>+ Kít thu nhận tế bào gốc đơn nhân: 01 bộ</p><p>+ Kít trao đổi huyết tương: 01 bộ</p><p>+ Túi chống đông ACDA: 02 túi</p><p>- Dây nguồn</p><p>- Giá treo dịch: 01 cái</p><p>- Mâm ly tâm: 02 cái</p><p>- Máy hàn dây tích hợp: 01 cái</p><p>- Bộ lưu điện 2KVA offline</p><p>- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt&nbsp;</p> |  | <p>- Máy chính: 01 máy</p><p>- Bộ vậy tư chạy thử ban đâu:&nbsp;</p><p>+ Kít thu nhận tế bào gốc đơn nhân: 01 bộ</p><p>+ Kít trao đổi huyết tương: 01 bộ</p><p>+ Túi chống đông ACDA: 02 túi</p><p>- Dây nguồn</p><p>- Giá treo dịch: 01 cái</p><p>- Mâm ly tâm: 02 cái</p><p>- Máy hàn dây tích hợp: 01 cái</p><p>- Bộ lưu điện 2KVA offline</p><p>- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-12-21 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-29
3343 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM037R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 6384200 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mang kim De Bakey Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 250mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3344 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh má và mô mềm | DO453R | B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 3507000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh má và mô mềm Obwegeser, lưỡi cong lên, dài 215mm, kích thước 55 x 12 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3345 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo công suất thủy tinh thể | Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc và phụ kiện IOL Master 500 (cấu hình nâng cao) | IOL Master 500 | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 1433000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc&nbsp;</p><p> Model: IOL MASTER 500</p><p> Hãng sản xuất: Carl Zeiss Meditec</p><p> Xuất xứ: Đức</p> | <p>...</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;Máy chính IOL Master 500: 01 chiếc</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị tích hợp theo máy: 01 chiếc</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 chiếc</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn đặt máy ( mua tại Việt Nam): 01 chiếc</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao phủ máy</p><p> -Miếng che chụp ảnh củng mạc</p> | <p>Phạm vi đo:<br /> Chiều dài trục 14 - 38 mm<br /> Bán kính giác mạc 5 - 10 mm<br /> Chiều sâu khoang trước 1,5 - 6,5 mm<br /> Trắng-trắng 8 - 16 mm<br /> Tỷ lệ hiển thị: &nbsp;<br /> Chiều dài trục 0,01 mm<br /> Bán kính giác mạc 0,01 mm<br /> Chiều sâu khoang trước 0,01 mm<br /> White-to-White 0,1 mm<br /> Công thức tính toán IOL:<br /> Haigis, Hoffer® Q, Holladay 1 và 2, SRK® II, SRK® / T<br /> Tiền sử lâm sàng và phương pháp lắp kính áp tròng cho<br /> tính công suất khúc xạ giác mạc sau<br /> phẫu thuật giác mạc khúc xạ<br /> Tính toán Haigis-L IOL cho mắt theo dõi<br /> phẫu thuật cận thị / hyperopic LASIK / PRK / LASEK<br /> Tính toán phakic trước và sau<br /> cấy ghép buồng<br /> Tối ưu hóa hằng số IOL<br /> Giao diện: liên kết dữ liệu siêu âm<br /> Hệ thống quản lý dữ liệu ZEISS FORUM®<br /> Hệ thống phẫu thuật đục thủy tinh thể có sự hỗ trợ của máy tính ZEISS Mắt CALLISTO (qua USB)<br /> Giao diện dữ liệu cho bệnh án điện tử (EMR) / hệ thống quản lý bệnh nhân (PMS)<br /> Xuất dữ liệu sang phương tiện lưu trữ USB<br /> Xuất cơ sở dữ liệu cho Tư vấn IOL của Holladay và<br /> HIC.SOAP Pro<br /> Cổng Ethernet để kết nối mạng và máy in mạng<br /> Điện áp đường dây 100 - 240 V ± 10% (tự cảm biến)<br /> Tần số dòng 50-60 Hz<br /> Hiệu suất tiêu dùng tối đa 75 VA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24
3346 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY TRỊ LIỆU XOA BÓP TUẦN HOÀN KHÍ 12 ngăn | POWER Q-8120 | Wonjin Mulsan Co., Ltd. | Hàn Quốc | Wonjin Mulsan Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 140000000 | t | Bộ | true | 2021-03-23 | 2022-12-31 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p> | <p>Máy chính&nbsp;: 01 cái</p><p>Ống nén khí xoa bóp chân 12 ngăn: 01 cái</p><p>Ống nén khí xoa bóp tay&nbsp;: 01 cái</p><p>Ống nén khí xoa bóp vùng lưng&nbsp;: 01 cái</p><p>Dây dẫn khí cho chân&nbsp;: 01 cái</p><p>Dây dẫn khí cho tay&nbsp;: 01 cái</p><p>Dây dẫn khí cho lưng&nbsp;: 01 cái</p><p>Taì liệu HDSD&nbsp;: 01 quyển</p> |  | <p>Nguồn điện: <span style="color: rgb(34, 31, 31);">220V~240V, 50~60Hz</span></p><p><span style="color: rgb(34, 31, 31);">Thời gian điều trị: 0- 99 phút</span></p><p>Áp suất: <span style="color: rgb(34, 31, 31);">240mmHg</span></p><p><span style="color: rgb(34, 31, 31);">Kích thước: 440 x 330 x 180</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-03-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-03-23
3347 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh Má | DO440R | B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 2 |  |  | 6205500 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh má Kirsch, cong sang trái, dài 210mm, kích thước 60 x 11 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3348 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ nạo trong phẫu thuật | FK836R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 10035499 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ nạo xương Caspar, đầu gập góc, có răng,&nbsp;mũi hình vuông, tay cầm chất liệu Peek</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
3349 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM046R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 6855700 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mang kim Ryder Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 195mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3350 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy dán lamen tự động | Máy dán lamen tự động | CTM 6 | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Anh | Nhóm null |  |  | 1780000000 | t | Cái | true | 2021-04-19 | 2021-12-20 | <p>Máy dán lamen phủ, tự động hoàn toàn</p> | <ul><li class="ql-align-justify">Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Bộ hóa chất và vật tư vận hành ban đầu: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</li></ul> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy điều khiển trên màn hình LCD số lớn.</p><p>- &nbsp;&nbsp;Máy có thể xử lý dán đến 400 lam/giờ.</p><p>- &nbsp;&nbsp;Mỗi giỏ có thể chứa được từ 19 đến 30 lam/lần.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại lamen tương thích: 24 x 40; 24 x 50mm, 24 x55, 24 x 60mm.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tự động nhận dạng kiểu lam kính và phân phối đúng lượng keo dán.</p><p>- &nbsp;&nbsp;Máy chấp nhận trực tiếp các giá nhuộm lam của các hãng trên thị trường như: hang Thermo gồm Varistain ,Varistian 24-4, Sakura DRS, Leica Auto-Stainer 4040, AutoStainer XL, Medite TST, Medite COT, MS/DS…Các giá mang lam có thể lạp trực tiếp vào máy dán cùng lúc nhiều loại mà không cần sắp xếp, máy vẫn có thể nhận ra và thực hiện công việc của mình.</p><p>- &nbsp;&nbsp;Khả năng định dạng vị trí và gắn lam bằng đầu dò quang học.</p><p>- &nbsp;&nbsp;Nhận diện vị trí mỗi lam trong giỏ, quét các vết trên lam, hoàn thành quá trình</p><p>- &nbsp;&nbsp;Dung tích bình chứa keo dán không áp: 100ml</p><p>- &nbsp;&nbsp;Kích thước máy khoảng: R 275 x S410 x H 360cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-04-19 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-04-19
3351 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Nhiệt kế | Nhiệt kế điện tử Omron MC-246 | MC-246 | Omron Healthcare Co., Ltd | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 115000 | t | Cái | true | 2020-12-23 | 2021-12-31 | <p>Chức năng dùng&nbsp;để đo thân nhiệt, vị trí nách, miệng, hậu môn</p> | <p> 1. Máy chính</p><p>2. Pin CR2032</p><p>3. Đầu bọc nhiệt kế (5 cái) </p> |  | <ul><li>Độ chính xác<span style="color: rgb(51, 51, 51);">± 0,1°C</span></li><li>Thời gian đo: <span style="color: rgb(51, 51, 51);">60 giây</span></li><li>Kích thước: <span style="color: rgb(51, 51, 51);">19,4mm x 132,5mm x 10mm</span></li><li>Trọng lượng sản phẩm: <span style="color: rgb(51, 51, 51);">11g</span></li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-23 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2020-12-29
3352 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM047R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 8680800 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mang kim Ryder Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 265mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3353 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp | GP 160 | Eryigit Endustriyel Makina Ve Tibbi Cihazlar Imalat Ithalat Insaat Ticaret Anonim Sirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | Eryigit Endustriyel Makina Ve Tibbi Cihazlar Imalat Ithalat Insaat Ticaret Anonim Sirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2021"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 3800000000 | t | Cái | false | 2021-05-20 | 2022-12-31 | <p>MÁY HẤP TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính 160 lít: 01 cái. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện lắp đặt: 01 bộ. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích: 160 lít.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước buồng: 453 x 402 x 890 mm. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 400kg. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện tiêu thụ: 5.5 kW. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cửa.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hình dạng buồng hấp: trụ vuông. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vật liệu buồng: Nhôm. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số khay: 02 cái (dung tích mỗi khay 30 kg). </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cửa: Tự động trượt với cảm biến an toàn. Mở bằng đạp chân. &nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in: có (thông số chu trình/ ngày/ thời gian/ thông báo lỗi/ thông tin bảo trì). </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ dữ liệu: USB. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nồng độ H2O2: 59%. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng: 7 inch. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 3 pha 380V, 50/ 60Hz, cáp 5 dây 4mm<sup>2</sup>.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Yêu cầu phòng lắp máy: 10-40<sup>0</sup>C, độ ẩm 20-75%, cách 60cm từ lung, mặt trái, mặt phải, cách 100cm từ đỉnh máy. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tiệt trùng: 45 – 50<sup>0</sup>C. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số chu trình trên 01 Cartridge: nhanh 6, tiêu chuẩn 4, mạnh 3. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số Cartridge: 12, độc lập. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Buồng thông khí: lọc Hepa (kích thước: 0.01µm).</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vị trí đặt Plasma: trên đầu buồng hấp. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất tiệt trùng: Hydrogen Peroxide (H2O2). </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phun H2O2: 06 vị trí khác nhau/ khuyết tán đồng nhất. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian làm ấm: 15 phút. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điều khiển tự động: PLC. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dụng cụ điều khiển từ xa: có. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức truy cập người dùng: người hoạt động, người giám sát, bảo trì. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màu biểu trưng: (xanh, đỏ, xanh lá)/ theo dõi chu trình từ xa trong CSSD.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm chân không/ đồng hồ báo áp: có. </p><p>Bộ lọc bơm chân không: có/ bảo vệ bơm.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2021-05-20 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2021-05-20
3354 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm bấm xương có thể tháo rời | FK900R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 20777421 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ gặm cột sống Kerrison, kiểu chuẩn, cong lên trên 130°, không có bộ phận đẩy mô, tháo rời được</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3355 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Esthetic Angled Titanium Abutment 25 degree 3mm shoulder | EATA-25-3 | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 3915000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 25 (3&nbsp;mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 25 (3&nbsp;mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 25 (3&nbsp;mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
3356 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động | NRDD-66 | NeoMedica D.O.O. | Serbia | NeoMedica D.O.O. | Serbia | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích đông máu tự động NRDD-66 được phát triển để nhanh chóng phát hiện đông máu.</p><p>Máy NRDD-66 của NeoMedica thích hợp cho các công tác kiểm tra, xét nghiệm ở các phòng khám,</p><p>bệnh viện, phòng thí nghiệm và các viện nghiên cứu khoa học.</p><p>Là một thiết bị có chức năng kiểm tra đông máu bằng phương pháp quang học</p><p>Thông số kiểm tra: thời gian prothrombin, PT: lần, phần trăm hoạt động, tỉ lệ PT; INR; kích hoạt 1 phần</p><p>thời gian thromboplastin, APTT: lần; thời gian thrombin, TT: lần; Fibrinogen, FIB: tập trung (g/l).</p><p>D-Dimer, chức năng FDP, phương pháp hóa học peptide chất nền cho AT Ill, FM, APC-R, PC, PS, WF, và các yếu tố đông máu khác</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn của hãng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ hóa chất ban đầu để chạy 3 thông số cơ bản: PT, APTT, FIB: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Lọ hóa chất để QC 3 thông số đông máu cơ bản: 01 lọ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-11-25 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-06-18
3357 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điện châm | Máy điện châm/ Máy châm cứu | STN-110 | StraTek Co.,Ltd. | Hàn Quốc | StraTek Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 58000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-11-16 | <p>Máy châm cứu 6 cọc</p> | <p><strong><em><u>Cấu hình:</u></em></strong></p> <ul> <li>Máy chính</li> <li>6 cáp điều trị</li> <li>Dây nguồn</li> </ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-16 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-16
3358 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM068R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 5981900 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kìm mang kim Hegar-Mayo Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,5 mm, dùng cho chỉ đến 3/0, dài 235mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3359 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy đúc bệnh phẩm | Máy vùi mô tế bào | HISTOSTAR | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Anh | Nhóm null |  |  | 980600000 | t | Cái | true | 2021-04-19 | 2021-12-20 | <p>Máy vùi mô tế bào</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Kẹp mẫu bằng điện: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Kính phóng đại tiêu chuẩn: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Công tắc đạp chân: 01 cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</p> |  | <p class="ql-align-justify"> <strong>Thông số, chỉ tiêu kỹ thuật:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Hệ thống điều khiển và hiển thị:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điều khiển: Máy có 1 hệ thống điều khiển chung, điều khiển mọi thông số hoạt động của cả 3 khối chức năng.</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị mọi thông số trên màn hình cảm ứng. Các phần của khối nóng có thể điều khiển nhiệt độ độc lập </p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể đặt thời gian máy tự khởi động</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Thiết kế máy:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế máy dạng modul: Máy thiết kế với 2 modul hoạt động đồng thời hoặc độc lập, có thể di chuyển để đặt mâm lạnh làm việc bên tay phải hay bên trái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các khối chức năng: Hệ thống được chia làm 2 phần theo nhiệt độ, kết cấu làm việc theo 3 khối chức năng (gồm khối làm nóng khuôn và cassettes, khối rót paraffin vùi đúc và khối làm lạnh)</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có tích hợp kẹp mẫu được đốt nóng bằng điện (5V)</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn chiếu sáng: đèn LED </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Khối vùi đúc:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình chứa Paraffin: dung tích 5 lít. </p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể điều chỉnh lưu lượng paraffin chảy ra</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển nhiệt độ cho các khu vực:&nbsp;50°C ÷ 70°C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Khối làm lạnh:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng chứa khuôn: 72 khuôn đúc</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ làm lạnh điều chỉnh được: Từ 0 tới -12°C</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-04-19
3360 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy đóng gói, niêm phong túi | Máy đóng gói, niêm phong túi | Máy ép và cắt túi tiệt trùng tự động | PM101 | Pms Tibbi Cihazlar Teknolojsi San. Ve Tic. A.Ş. | Thổ Nhĩ Kỳ | Pms Tibbi Cihazlar Teknolojsi San. Ve Tic. A.Ş. | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2019","2020"] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Triệu Khang | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 240000000 | t | Cái | false | 2021-05-29 | 2021-11-30 | <ul><li>Hãng sản xuất:&nbsp;<strong>PMS Tip Teknolojileri San. ve.Tic.A.S</strong></li><li>Nước sản xuất:<strong>&nbsp;Thổ Nhĩ Kỳ</strong></li><li>Model:<strong>&nbsp;PM101</strong></li><li>Máy mới 100% đồng bộ</li></ul><p><strong>Tiêu chuẩn máy bao gồm:&nbsp;</strong></p><ul><li>Chứng nhận xuất xứ (CO)</li><li>Chứng nhận chất lượng (CQ)</li><li>Tờ khai hải quan</li><li>Giấy chứng nhận năm sản xuất</li><li>Hàng hóa đạt tiêu chuẩn&nbsp;</li></ul><p> ISO 9001, hoặc ISO 13485</p><ul><li>Giấy chứng nhận CFS</li></ul><p> (hoặc FDA hoặc CE)</p> | <ul><li>Máy chính : 01 cái.</li><li>Dây nguồn: 01 cái</li><li>Băng chuyền: 01 cái</li><li>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng, cataloge Tiếng Anh và Tiếng Việt; tài liệu sửa chữa bảo trì tiếng Anh: 01 bộ<span style="color: red;">.</span></li></ul> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>* Máy chính :</strong></p><p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển nhiệt độ: vi xử lý</p><ul><li class="ql-align-justify">Màn hình chính LCD thể hiện thông tin và các thông số cài đặt.</li><li class="ql-align-justify">Bàn phím ấn chìm, chống thấm nước, dễ lau chùi và vệ sinh.</li></ul><p class="ql-align-justify">2.&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hàn ép: từ 50:2200C, dao động&nbsp;nhiệt độ tối đa ± 1oC&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">3.&nbsp;&nbsp;Tốc độ hàn túi:&nbsp;15 m/phút</p><p class="ql-align-justify">4.&nbsp;&nbsp;Có chức năng tự ép cắt tự động</p><p class="ql-align-justify">5.&nbsp;Khoảng cách từ mép tới chỗ hàn điều chỉnh từ: 5 tới 30 mm&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">6.&nbsp;&nbsp;Có điều chỉnh lực ép: 100N</p><p class="ql-align-justify">7.&nbsp;&nbsp;Loại ép: Nhiều đường ép.</p><p class="ql-align-justify">8.&nbsp;Có chức năng cắt riêng biệt chiều dài từ 50 – 1000mm</p><p class="ql-align-justify">9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bề rộng đường ép: 14mm</p><p class="ql-align-justify">10. Bề rộng ngăn tải tổng cộng : 40cm, nạp được tối đa 3 cuộn túi vào máy với những bề rộng khác nhau.</p><p class="ql-align-justify">11. Điều hỉnh được các thông số nhiệt độ: Áp suất ép, tốc độ ép, nhiệt độ ép.</p><p class="ql-align-justify">12. Năng suất ép, cắt lên tới: 4000 túi/ giờ</p><p class="ql-align-justify">13. Nguồn điện: 100 – 230VAC hoặc 230V, 50/60Hz,(±5%)</p><p class="ql-align-justify">14.&nbsp;Trọng lượng: 38 kg</p><p>15. Kích thước (DxRxC): 845 x 260 x 210 mm</p><p><strong>* Băng chuyền:</strong></p><ul><li>Hãng sản xuất: Triệu Khang</li><li>Model: TK101</li><li>Máy mới 100% đồng bộ</li><li>Năm sản xuất: 2021</li><li>Kích thước (DxRxC):</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269x950x70 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG | 2021-05-29 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG | 2021-05-31
3361 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm bấm xương có thể tháo rời | FK902R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 20777421 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ gặm cột sống Kerrison, kiểu chuẩn, cong lên 130°, có bộ phận đẩy mô, tháo rời được</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3362 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Hệ thống hạ nhiệt theo chương trình | Thiết bị hạ nhiệt độ theo chương trình, 34 lít | TSCM34EV | Thermo Fisher Scientific Inc. | Mỹ | Thermo Fisher Scientific Pte. Ltd (a part of Thermo Fisher Scientific Inc) | Singapore | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1550000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-30 | 2021-12-31 | <p>- Thiết bị hạ nhiệt độ theo chương trình bảo quản mô, tế bào… trong phòng thí nghiệm</p><p>- Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Máy in nhiệt: 01 cái</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify">- Bộ cảm biến theo dõi nhiệt độ buồng: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bộ cảm biến theo dõi nhiệt độ mẫu trong lọ 2ml: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bộ cảm biến theo dõi nhiệt độ mẫu túi máu: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bình cấp Nitơ lỏng &gt; 120 lít: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bộ máy vi tính và máy in: 01 bộ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify">+ Thiết bị hạ lạnh nhiệt độ theo chương trình nhằm mục đích làm lạnh mẫu xuống âm độ mà không làm đứt, gãy, phá huỷ mẫu. Tốc độ làm lạnh điều khiển được tối ưu hoá cho các mẫu khác nhau.</p><p class="ql-align-justify">+ Máy điều khiển dạng vi xử</p><p class="ql-align-justify">lý</p><p class="ql-align-justify">+ Điều khiển mọi thông số</p><p class="ql-align-justify">trên màn hình cảm ứng</p><p class="ql-align-justify">+ Dung lượng tối đa cho phép:</p><p class="ql-align-justify">800 ống mẫu 2ml hoặc 12 túi máu dung tích tới 500ml&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">+ Dung tích: 34 lít</p><p class="ql-align-justify">+ Dải nhiệt độ điều chỉnh được:</p><p class="ql-align-justify">từ + 50 độ C tới&nbsp;-180 độ C</p><p class="ql-align-justify">+ Mức điều chỉnh nhiệt độ:</p><p class="ql-align-justify">+/- 0.1 độ C</p><p class="ql-align-justify">+ Tốc độ tăng nhiệt độ: 0.1 độ</p><p class="ql-align-justify">C/phút đến 10 độ C/phút</p><p class="ql-align-justify">+ Tốc độ hạ nhiệt độ: -0.1 độ</p><p class="ql-align-justify">C/phút đến&nbsp;-99.9 độ C/phút.</p><p class="ql-align-justify">+ Số chương trình: 14 chương</p><p class="ql-align-justify">trình tự động&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">+ Mật mã bảo vệ: có 3 mức mật</p><p class="ql-align-justify">mã bảo vệ</p><p class="ql-align-justify">+ Kích thước máy: 1.099 x 551</p><p class="ql-align-justify">x 610 mm</p><p class="ql-align-justify">+ Trọng lượng: 78.9 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-30 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-30
3363 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM070R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 8285700 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kìm mang kim Hegar-Mayo Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,5 mm, dùng cho chỉ đến 3/0, dài 265mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3364 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn, sấy khô dụng cụ | GOLDBERG GY 290 | Eryigit Endustriyel Makina Ve Tibbi Cihazlar Imalat Ithalat Insaat Ticaret Anonim Sirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | Eryigit Endustriyel Makina Ve Tibbi Cihazlar Imalat Ithalat Insaat Ticaret Anonim Sirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2021"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 1800000000 | t | Cái | false | 2021-05-20 | 2022-12-31 | <p>MÁY RỬA, KHỬ KHUẨN , SẤY KHÔ DỤNG CỤ</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ giỏ rửa khử khuẩn DIN: 01 bộ. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy giá rửa: 02 cái. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện lắp đặt: 01 bộ. </p><p>Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích: 290 lít.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước buồng: 720 x 610 x 660 mm. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chứa giỏ rửa DIN: 485 x 255 x 50 mm: 10 cái. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển hoạt động tự động hoàn toàn bằng nguyên lý PLC.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị 07 inch: màu TFT, màn hình chạm LCD.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp máy in nhiệt: 40 ký tự hoặc đường line. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cổng kết nối: RS232. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảnh báo: hình ảnh, âm thanh, in.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dữ liệu lưu trữ: 1000 chu trình. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Theo dõi thêm màn hình cảm ứng, đồng hồ Analogue cho buồng, vỏ, bộ phát và khí nén. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Di chuyển dễ dàng trên 04 bánh xe (02 bánh xoay) và cố định trên chân giảm xóc. &nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 05chương trình tiêu chuẩn: Rửa, Rửa – Khử khuẩn, Rửa – Khử khuẩn – Sấy khô, Khử khuẩn, Sấy khô.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 chương trình có thể thêm bằng tay.&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2021-05-20 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2021-05-20
3365 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Esthetic Angled Titanium Abutment 25 degree 2mm shoulder | EATA-25-2 | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 3915000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 25 (2&nbsp;mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 25 (2&nbsp;mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan góc thẩm mỹ (EATA)</li> </ul> <ul> <li>Làm bằng titan (TI 6AI 4VELI)</li> <li>Góc: 25 (2&nbsp;mm vai)</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
3366 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | MÁY SOI CỔ TỬ CUNG | TP-2000 | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Y Tế Dược Phẩm Tiến Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Y Tế Dược Phẩm Tiến Phát | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ DƯỢC PHẨM TIẾN PHÁT |  | Nhóm null |  |  | 179000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2023-11-03 | <p>MÁY MỚI 100%</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ DƯỢC PHẨM TIẾN PHÁT | 2020-11-04 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ DƯỢC PHẨM TIẾN PHÁT | 2020-11-11
3367 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | MÁY TẠO OXY KÈM NÉN KHÍ CƠ ĐỘNG | HOMEFILL | Invacare Corporation | Mỹ | Invacare Corporation | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG ĐÔ | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 200000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-29 | 2022-05-29 | <p>MÁY TẠO OXY KÈM NÉN KHÍ CƠ ĐỘNG</p> | <p>- Hệ thống máy chính: 01 hệ thống (gồm 01 máy tạo oxy + 01 máy nén khí cơ động).</p><p>- Chai nén khí oxy: 01 chai.</p><p>- Túi đựng chai nén: 01 túi.</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ.</p> |  | <p>MÁY TẠO OXY KÈM NÉN KHÍ CƠ ĐỘNG.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG ĐÔ | 2021-05-29 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG ĐÔ | 2021-05-29
3368 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm bấm xương có thể tháo rời | FK904R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 20777421 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ gặm cột sống Kerrison, kiểu chuẩn, cong lên 130°, có bộ phận đẩy mô, tháo rời được</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3369 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM077R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 5506700 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mang kim Hegar Durogrip TC, loại khỏe, thẳng, bước răng 0,50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 205mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3370 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm chẩn đoán màu gồm đầu dò Convex, Linear và 4D | P20 | Sonoscape Medical Corp. | Trung Quốc | Sonoscape Medical Corp. | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia |  | Nhóm 6 |  |  | 908700000 | t | Bộ | true | 2020-12-04 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm chẩn đoán màu gồm đầu dò Convex, Linear, 4D</p> | <ol><li>Máy siêu âm chẩn đoán màu model P20</li><li>Đầu dò Convex</li><li>Đầu dò Linear</li><li>Đầu dò 4D</li></ol> | [7 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | 2020-12-04 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | 2021-04-13
3371 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số | UM300-15-S | Utas Technologies s.r.o | Slovakia | Utas Technologies s.r.o | Slovakia | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 270000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <pre class="ql-syntax" spellcheck="false">Màn hình 15 inch chất lượng cao FullHD Màn hình cảm ứng điện dung Ngõ ra video HDMI Mô-đun Wi-fi tích hợp Pin sử dụng lên đến 4 giờ Dữ liệu xu hướng 720 giờ Khả năng mở rộng bộ nhớ bằng ổ USB: Bảng báo cáo PDF Các bản ghi dài về các giá trị đo và các đường cong </pre> | <pre> -&nbsp;<span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">01 Máy chính UM 300-15-S</span></pre> <pre> <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">-&nbsp;01 Cáp mở rộng SpO2</span></pre> <pre> <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">-&nbsp;01 Cảm biến SpO2 người lớn (kẹp ngón tay)</span></pre> <pre> <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">-&nbsp;01 Cáp điện tim 5 chuyển đạo</span></pre> <pre> <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">-&nbsp;01 Hộp điện cực dùng 1 lần (50cái/hộp)</span></pre> <pre> <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">-&nbsp;01 Ống hơi đo huyết áp</span></pre> <pre> <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">-&nbsp;01 Bao đo huyết áp NIBP người lớn </span></pre> <pre> <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">-&nbsp;01 Modul đo IBP </span></pre> <pre> <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">-&nbsp;01 Cáp mở rộng đo IBP</span></pre> <pre> <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">-&nbsp;05 Bộ kit đo IBP</span></pre> <pre> <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">-&nbsp;01 Đầu dò nhiệt độ đo qua da</span></pre> <pre> <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">-&nbsp;01 Máy in nhiệt tích hợp sẵn trong máy.</span></pre> <pre> <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">-&nbsp;01 Xe đẩy mua tại Việt Nam</span></pre> <pre> <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">-&nbsp;01 Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt<b> </b></span></pre> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-06-18
3372 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm bấm xương có thể tháo rời | FK914B | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 22909009 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ gặm cột sống Kerrison Noir, kiểu chuẩn, cong lên 130°, có bộ phận đẩy mô, tháo rời được</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3373 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh Má | DO441R | B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 6205500 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh má&nbsp;Kirsch, cong sang phải, dài 210mm, kích thước 60 x 11 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3374 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm bấm xương có thể tháo rời | FK916B | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 22909009 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ gặm cột sống Kerrison Noir, kiểu chuẩn, cong lên 130°, có bộ phận đẩy mô, tháo rời được</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3375 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh má và mô mềm | DO455R | B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 3507000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh má và mô mềm Obwegeser, lưỡi cong lên, dài 215mm, kích thước 80 x 16 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3376 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM089R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 32778400 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mang kim Mueller Durogrip TC, cong, bước răng 0,50mm, hoạt động đôi, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 360mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3377 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy nhuộm hóa mô miễn dịch | Hệ thống máy nhuộm hóa mô miễn dịch tự động | AUTOSTAINER 720 | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM |  | Nhóm null |  |  | 4940800000 | t | Cái | true | 2021-04-19 | 2022-03-31 | <p>Hệ thống máy nhuộm hóa mô miễn dịch tự động, gồm Máy nhuộm hóa mô + module tiền nhuộm PT module</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy nhuộm hóa mô miễn dịch tự động – Autostainer 720 kèm phụ kiện tiêu chuẩn:</p><p class="ql-align-justify">01bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Mô đun tiền nhuộm – PT Module kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bộ máy vi tính PC xử lý dữ liệu + phần mềm đi kèm của hãng: 01 bộ;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy in barcode và giấy in tiêu chuẩn cho in mã tiêu bản: 01 chiếc;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy in và giấy in tiêu chuẩn cho in mã lọ đựng hóa chất: 01 chiếc;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bộ hóa chất hóa mô và vật tư vận hành ban đầu: 01 bộ</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</p> |  | <p><strong style="color: red;">+ Máy nhuộm hóa mô miễn dịch - Autostainer</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế mã vạch 2 chiều đảm bảo rằng mỗi slide nhận được hóa chất chính xác</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất xử lý:&nbsp;84 lam kính/ chu trình chạy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích hóa chất: 40 lọ hoá chất/chương trình;&nbsp;15ml/bình chứa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích tối thiểu Pipette có thể mang được một lượng hóa chất: 1.6 ml</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hóa chất pipette có thể mang: &lt;10-6 (&lt;1.0ppm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác phân phối: 99% cho tổng thể tích phân phối, và &gt; 90 cho vị trí tiêu bản riêng rẽ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vị trí hóa chất phân phối trên slides: có 3 vị trí: đỉnh, giữa, đáy</p><p><strong style="color: red;">+ Module tiền nhuộm – PT module</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ cần sử dụng 1 loại dung dịch để khử paraffin &amp; bộc lộ kháng nguyên</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện màn bằng hình cảm ứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 2 buồng thao tác điều khiển độc lập</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích: 1.5 lít PT Module buffer</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mỗi buồng điều khiển thời gian và nhiệt độ riêng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ: nhiệt độ vận hành đến điểm sôi của dung dịch (từ nhiệt độ phòng đến 102<sup>0</sup>C)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian vận hành: lên đến&nbsp;20 giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chế độ Preheat </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cài đặt được nhiệt độ cool-down</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Việc kiểm soát chất l­ượng đ­ược thể hiện qua kết nối với máy nhuộm hoặc máy tính khác.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm có thể nâng cấp đư­ợc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất gia nhiệt:&nbsp;735 W</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-04-19
3378 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | UM 300-15-S | Utas Technologies s.r.o | Slovakia | Utas Technologies s.r.o | Slovakia | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 200000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <pre class="ql-syntax" spellcheck="false">- Màn hình 15 inch chất lượng cao FullHD - Màn hình cảm ứng điện dung - Ngõ ra video HDMI - Mô-đun Wi-fi tích hợp - Pin sử dụng lên đến 4 giờ - Dữ liệu xu hướng 720 giờ - Khả năng mở rộng bộ nhớ bằng ổ USB - Bảng báo cáo PDF - Các bản ghi dài về các giá trị đo và các đường cong </pre> | <pre> <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">-&nbsp;01 Máy chính UM 300-15-S</span></pre> <pre> <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">-&nbsp;01 Cáp mở rộng SpO2</span></pre> <pre> <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">-&nbsp;01 Cảm biến SpO2 người lớn (kẹp ngón tay)</span></pre> <pre> <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">-&nbsp;01 Cáp điện tim 5 chuyển đạo</span></pre> <pre> <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">-&nbsp;01 Hộp điện cực dùng 1 lần (50cái/hộp)</span></pre> <pre> <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">-&nbsp;01 Ống hơi đo huyết áp</span></pre> <pre> <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">-&nbsp;01 Bao đo huyết áp NIBP người lớn </span></pre> <pre> <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">-&nbsp;01 Đầu dò nhiệt độ đo qua da</span></pre> <pre> <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">-&nbsp;01 Máy in nhiệt tích hợp sẵn trong máy.</span></pre> <pre> <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">-&nbsp;01 Xe đẩy mua tại Việt Nam</span></pre> <pre> <span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">-&nbsp;01 Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt<b> </b></span></pre> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-06-18
3379 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh má và mô mềm | DO454R | B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 3507000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh má và mô mềm Obwegeser, lưỡi cong lên, dài 215mm, kích thước 70 x 14 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3380 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ thăm dò trong phẫu thuật | BN138R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 407700 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Que thăm, thẳng, hai đầu, mũi tròn, dài 180mm, đường kính mũi 2mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Vít tự khoan Caspar</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3381 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi tai mũi họng | Màn hình C-MAC 7 inch | C-MAC | Karl Storz SE & Co. KG | Thụy Sĩ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức |  | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh |  | Nhóm null |  |  | 300000000 | t | Bộ | true | 2021-02-01 | 2021-12-31 | <p>Màn hình điều khiển cho hệ thống đặt nội khí quản khó C-MAC.</p> | <p>Màn hình C-MAC: 01 chiếc</p><p>Cáp tín hiệu: 01 chiếc</p> |  | <p>Màn hình 7inch</p><p>Kết nối đồng thời 2 đầu vào</p><p>Đầu ra chuẩn HDMI</p><p>Có tính năng ghi/chụp hình ảnh</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-02-01 | Công ty cổ phần y tế Nhất Minh | 2021-02-01
3382 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Dây nội soi tai mũi họng | VNL11-J10 | HOYA Corporation | Nhật Bản | HOYA Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 950000000 | t | Cái | false | 2021-07-10 | 2021-12-31 | <p>Dây soi video tai mũi họng VNL11-J10 cho hình ảnh chất lượng HD, sắc nét và rõ ràng. Kết hợp với bộ xử lý tín hiệu HD được trang bị công nghệ i-scan, Dây soi video tai mũi họng sẽ cung cấp hỗ trợ cho cả quy trình chẩn đoán cũng như điều trị.</p> | <p>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây soi VNL11-J10 </p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp đựng dây</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kìm sinh thiết</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chổi sửa</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-07-10 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-07-10
3383 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | NOVA.light 500/500 | Nexor Medical GmbH | Đức | Nexor Medical GmbH | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | Đức | Nhóm 1 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-19 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ phản xạ– ánh sáng đơn sắc:&nbsp;Thiết kế hệ thống choá phản xạ kép có độ phản xạ cao và có khả năng cải thiện hiệu suất ánh sáng tối đa. Mức tiêu thụ điện năng thấp chỉ 35 Watts</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng hệ thống Ghép Choá (Puzzle-System) sắp xếp choá phản xạ đan lồng vào nhau tạo ra bề mặt phát sáng lớn, độ phân giải bóng tối đa. Choá đèn thiết kế rất mỏng, nhẹ với đồ dày chỉ 55 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đèn thiết kế nguyên khối:&nbsp;Được thiết kế, phát triển và sản xuất độc quyền tại Đức. Đầu đèn được chế tác từ nhôm nguyên khối.&nbsp;Ưu điểm của thiết kế đầu đèn nhôm nguyên khối:&nbsp;an toàn ổn định,&nbsp;khả năng tản nhiệt vượt trội,&nbsp;tối&nbsp;ưu&nbsp;sự lưu&nbsp;thông của các dòng khí&nbsp;từ phẫu trường qua đầu đèn (khả năng khí động học thông minh tạo điều kiện làm mát cao nhất cho đèn LED)&nbsp;,&nbsp;cực kì cứng cáp, bền bỉ,&nbsp;được thiết kế tối ưu và tính năng đáp ứng vượt trội.</p> | <ol><li>Đầu đèn: 02 cái</li><li>Đế gắn trần: 01 bộ</li><li>Tay đèn: 02 cái</li><li>HDSD: 01 bộ</li></ol> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | 2020-12-02 | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | 2021-04-19
3384 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy nhuộm hóa mô miễn dịch | Hệ thống máy nhuộm hóa mô miễn dịch tự động | AUTOSTAINER 480S | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh | Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) | Anh |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Anh | Nhóm null |  |  | 3302000000 | t | Cái | true | 2021-04-19 | 2022-03-31 | <p>Hệ thống máy nhuộm hóa mô miễn dịch tự động, gồm Máy nhuộm hóa mô + module tiền nhuộm PT module</p> | <p>Máy nhuộm hóa mô miễn dịch tự động – Autostainer 480s kèm phụ kiện tiêu chuẩn:</p><p>01bộ</p><p>Mô đun tiền nhuộm – PT Module kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01bộ</p><p>Bộ máy vi tính PC xử lý dữ liệu + phần mềm đi kèm của hãng: 01 bộ;</p><p>Máy in barcode và giấy in tiêu chuẩn cho in mã tiêu bản: 01 chiếc;</p><p>Máy in và giấy in tiêu chuẩn cho in mã lọ đựng hóa chất: 01 chiếc;</p><p>Bộ hóa chất hóa mô và vật tư vận hành ban đầu: 01 bộ</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</p> |  | <p><br></p><p><strong style="color: red;">+ Máy nhuộm hóa mô miễn dịch - Autostainer</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế mã vạch 2 chiều đảm bảo rằng mỗi slide nhận được hóa chất chính xác</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất xử lý:&nbsp;48 lam kính/ chu trình chạy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích hóa chất: 49 lọ hoá chất;&nbsp;15ml/bình chứa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích tối thiểu Pipette có thể mang được một lượng hóa chất: 1.6 ml</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hóa chất pipette có thể mang: &lt;10-6 (&lt;1.0ppm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác phân phối: 99% cho tổng thể tích phân phối, và &gt; 90 cho vị trí tiêu bản riêng rẽ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vị trí hóa chất phân phối trên slides: có 3 vị trí: đỉnh, giữa, đáy</p><p><strong style="color: red;">+ Module tiền nhuộm – PT module</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ cần sử dụng 1 loại dung dịch để khử paraffin &amp; bộc lộ kháng nguyên</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện màn bằng hình cảm ứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 2 buồng thao tác điều khiển độc lập</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích: 1.5 lít PT Module buffer</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mỗi buồng điều khiển thời gian và nhiệt độ riêng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ: nhiệt độ vận hành đến điểm sôi của dung dịch (từ nhiệt độ phòng đến 102<sup>0</sup>C)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian vận hành: lên đến&nbsp;20 giờ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chế độ Preheat </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cài đặt được nhiệt độ cool-down</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Việc kiểm soát chất l­ượng đ­ược thể hiện qua kết nối với máy nhuộm hoặc máy tính khác.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm có thể nâng cấp đư­ợc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất gia nhiệt:&nbsp;735 W</p><p class="ql-align-center"> </p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-04-19
3385 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động Mach Led 2 MC | MACH LED 2 MC | Dr. Mach GmbH & Co. KG | Đức | Dr. Mach GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING |  | Nhóm 1 |  |  | 487200000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Hệ thống đèn mổ công nghệ LED, loại di động, bánh xe di động để sử dụng ở nhiều khoa phòng. Thiết bị được sử dụng trong phòng mổ, phòng khám để hỗ trợ các bác sĩ quan sát vùng phẫu thuật trong các phẫu thuật trên bệnh nhân</p> | <p>Hệ thống đèn bao gồm các thành phần sau:&nbsp;<br />  Nhánh đèn chính / chóa đèn<br />  Hệ thống chân, bánh xe đỡ đèn<br />  Các bóng đèn LED<br />  Khối nguồn<br />  Bảng điều khiển<br /> &nbsp;</p> |  | <p>Cường độ sáng ở khoảng cách 1m: 115.000 Lux<br /> Nhiệt độ màu (Kelvin): 3750, 4000, 4250, 4500, 4750<br /> Chỉ số hiển thị màu trung bình Ra:≥ 96<br /> Kích thước trường sáng: 17-28 cm<br /> Khoảng cách làm việc ( cm): 60-150 cm<br /> Đường kính đầu đèn (cm): 49&nbsp;<br /> Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: 0,5°C<br /> Số lượng đèn LED: 84<br /> Tuổi thọ đèn LED: ≥ 50.000 h<br /> Tổng công suất tiêu thụ: 70W&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-09 | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-11
3386 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh má và mô mềm | DO463R | B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 3507000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh má và mô mềm Obwegeser, lưỡi cong xuống, dài 215mm, kích thước 55 x 12 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3387 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ thăm dò trong phẫu thuật | BN457R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 1023100 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Que quấn bông, thẳng, đầu xoắn ốc, có khía, dài 180mm, đường kính đầu 1,8mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Vít tự khoan Caspar</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3388 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | NOVA.light 300 | Nexor Medical GmbH | Đức | Nexor Medical GmbH | Đức | ["2019"] | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | Đức | Nhóm 1 |  |  | 140000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-19 | 2021-12-31 | <p>Công nghệ ánh sáng đơn sắc chất lượng cao cho phẫu thuật và thăm khám&nbsp;</p><p>Công nghệ phản xạ ánh sáng giúp khử bóng tốt nhất</p><p>Cường độ chiếu sáng có thể được điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng</p><p>Khả năng thay đổi bóng LED riêng lẻ giúp giảm chi phí bảo trì trong suốt vòng đời và tạo điều kiện nâng cấp công nghệ</p><p>Dùng kính cường lực bảo vệ bề mặt chiếu sáng</p> | <p><span style="color: black;">1.Đầu đèn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">2.Thân đèn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">3.HDSD: 01 bộ</span></p><p><br></p><p><br></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | 2020-12-02 | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | 2021-04-19
3389 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống soi Tai mũi họng SY-GW600 | SY-GW600 | Shanghai Shiyin Photoelectric Instrument Co., Ltd | Trung Quốc | Shanghai Shiyin Photoelectric Instrument Co., Ltd | Trung Quốc | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh |  | Nhóm 6 |  |  | 92000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-09 | 2020-12-31 | <p><strong>Đặc tính.</strong></p><p>-&nbsp;Camera sử dụng cảm biến CCD của Sony, cho chất lượng hình ảnh sắc nét.</p><p>- Thiết kế gọn đẹp với xử lý ảnh tích hợp nguồn sáng.</p><p>- Lựa chọn được 2 chuẩn đầu ra video là VGA và AV.</p><p>- Xử lý ảnh với nhiều chế độ màu tích hợp.</p><p>- Nguồn sáng LED cho độ sáng cao, thời gian sử dụng lâu dài trên 20.000H.</p> | <p><strong>CẤU HÌNH PHẦN CỨNG TIÊU CHUẨN:</strong></p><p><strong>&gt; 01 Thân máy chính&nbsp;</strong>(<strong>Xử lý ảnh tích hợp nguồn sáng LED)</strong></p><p><strong>&gt; 01 Camera Shrek&nbsp;CCD&nbsp;</strong></p><p><strong>&gt; 01 màn hình LCD</strong></p><p><strong>&gt; 01 Dây dẫn sáng dài 180cm</strong></p><p><strong>&gt; 01 Xe đẩy chuyên dụng</strong></p><p><strong>&gt; 01 Optic 70 độ - 6x175 mm</strong></p><p><strong>&gt; 01 Optic 0 độ - 4x175 mm</strong></p><p><strong>&gt; 01 Card video</strong></p><p><strong>&gt; 01 Công tắc chụp ảnh cổng USB</strong></p><p><strong>&gt; 01 Bộ phụ kiện đi kèm ( dây tín hiệu video, dây tiếp địa, dây nguồn, dắc chuyển đổi video...)</strong></p><p><strong>﻿&gt; Bộ máy tính full</strong></p><p><strong>&gt; Máy in màu</strong></p><p><strong>&gt; Optic nhi 0 độ 2.7x110 mm</strong></p><p><strong>&gt; Bộ ngâm rửa optic</strong></p> |  | <p><strong>Đặc tính.</strong></p><p>-&nbsp;Camera sử dụng cảm biến CCD của Sony, cho chất lượng hình ảnh sắc nét.</p><p>- Thiết kế gọn đẹp với xử lý ảnh tích hợp nguồn sáng.</p><p>- Lựa chọn được 2 chuẩn đầu ra video là VGA và AV.</p><p>- Xử lý ảnh với nhiều chế độ màu tích hợp.</p><p>- Nguồn sáng LED cho độ sáng cao, thời gian sử dụng lâu dài trên 20.000H.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-09 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31
3390 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Bộ nội soi BOSS-308 cấu hình tối thiểu | BOSS-308 | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 105600000 | t | Bộ | false | 2021-06-08 | 2021-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy nội soi tai mũi họng là sự kết hợp giữa bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng, camera, các ống soi. Máy nội soi tai mũi họng cho hình&nbsp;ảnh tuyệt hảo với&nbsp;độ phân giải cao, tuổi thọ nguồn LED dài.</span></p> | <p>Camera nội soi&nbsp;&nbsp;</p><p>Nguồn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Monitor&nbsp;&nbsp;</p><p>Dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi mũi 0&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi họng 70&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Xe&nbsp;đẩy&nbsp;&nbsp;</p><p>Pedan chụp&nbsp;ảnh&nbsp;</p> |  | <p>- Camera có 2 cổng kết nối với monitor, máy tính và máy in, tay cầm ccd nhỏ gọn thuận tiện khi sử dụng</p><p>- Nguồn sáng led&nbsp;Tuổi thọ bóng trung bình 50.000h (~ 20- 40 năm sử dụng)</p><p>- Monitor led siêu mỏng 24 inch,&nbsp;Góc nhìn: 178°/178°,&nbsp;Độ phân giải: 1900*1220</p><p>- Dây dẫn sáng với&nbsp;đường kính dài 1m8</p><p>-&nbsp;Ống soi mũi 0&nbsp;độ</p><p>-&nbsp;Ống soi họng 70&nbsp;độ hoặc 90&nbsp;độ</p><p>- Xe&nbsp;đẩy sắt sơn tĩnh&nbsp;điện màu trắng sữa.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-06-08 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-06-08
3391 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh má và mô mềm | DO464R | B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 3507000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh má và mô mềm Obwegeser, lưỡi cong xuống, dài 215mm, kích thước 70 x 14 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3392 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ thần kinh sọ não | Bàn mổ và phụ kiện | MOT-1602BW | Mizuho (Thailand) Co., Ltd | Thái Lan | Mizuho Corporation | Nhật Bản | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | Thái Lan | Nhóm 4 |  |  | 1000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Năm sản xuất: Năm 2019 trở về sau, mới 100%</p> <p>Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng:&nbsp; ISO 13485</p> <p>Nguồn cung cấp: 100-240V; 50/60Hz</p> <p>Điều kiện hoạt đông:</p> <ul> <li>Nhiệt độ tối đa: 30 độ C</li> <li>Độ ẩm tối đa: 80%</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2020-11-11
3393 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT122R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1355300 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh vết thương và khí quản, loại lớn, cong, 2 răng, nhọn, dài 165mm, kích thước ngàm 7,5 x 7,5mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3394 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT127R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1355300 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh vết thương và khí quản, loại lớn, cong, 2 răng, tù, dài 165mm, kích thước ngàm 6,8 x 7,50mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3395 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh má và mô mềm | DO465R | B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 3507000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh má và mô mềm Obwegeser, lưỡi cong xuống, dài 215mm, kích thước 80 x 16 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3396 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | Giường bệnh nhân điều khiển điện | TB-2002R | Tae Dong Prime Co., Ltd | Hàn Quốc | Tae Dong Prime Co., Ltd | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 68000000 | t | Cái | true | 2021-04-19 | 2022-12-30 | <p class="ql-align-justify"><em>Đặc tính:</em></p><p class="ql-align-justify">-Điều chỉnh nâng phần chân và lưng hoàn toàn bằng động cơ</p><p class="ql-align-justify">- Phần đầu giường và cuối giường chất liệu ABS có thể tháo rời dễ dàng</p><p class="ql-align-justify">- 4 miếng đệm con lăn ở mép giường</p><p class="ql-align-justify">- Thanh chắn an toàn bền chắc, &nbsp;có thể gập lại</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống điện ít tiếng ồn và độ bền tốt</p><p><br></p> | <p><strong>Giường kèm phụ kiện&nbsp;: 01 bộ bao gồm&nbsp;:</strong></p><p><span style="color: black;">- Bánh xe: 04 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Nệm: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Bàn ăn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Cọc truyền dịch: 01 Cái</span></p> |  | <p class="ql-align-justify">- Kích thước tổng: L2200 × W960 × H450mm</p><p class="ql-align-justify">- Khung giường: Thép tấm và thép ống chắc chắn</p><p class="ql-align-justify">- Đầu giường: Tấm khuôn ép nhựa 4 phần có thể giặt</p><p class="ql-align-justify">- Thanh chắn an toàn</p><p class="ql-align-justify">- Có bàn ăn</p><p class="ql-align-justify">- Phủ sơn tĩnh điện</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cung cấp CO, CQ</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-19
3397 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy xét nghiệm nước tiểu hoàn toàn tự động | NUA 1500 | NeoMedica D.O.O. | Serbia | NeoMedica D.O.O. | Serbia | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 1300000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 mẫu/giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân phối mẫu tự động</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chuyển mẫu tự động</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dãy truyền mẫu tự động</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đọc được mã vạch</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân tích STAT</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống xử lý mẫu không cần bảo dưỡng phân phối mẫu chính xác trên từng miếng đệm trên dải nước tiểu, loại bỏ sự nhiễm bẩn chéo của từng miếng đệm hóa chất riêng lẻ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ tải nhiều mẫu: Lấy mẫu tự động (bộ nạp tự động) Đọc số giá đỡ ống</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 cách để xách minh chất lượng:&nbsp;QC", "CHECK STRIP", "CALIBRATION"</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhận diện màu sắc của mẫu bệnh phẩm: SG, đo màu và độ đục bằng mô-đun khúc xạ kế</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ phát hiện mức chất lỏng: Dụng cụ có chức năng trộn đảm bảo trộn các mẫu đã được lưu trữ trong thời gian dài hơn và đảm bảo độ chính xác của kết quả thử nghiệm.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các thông số: Bilirubin, Urobilinogen, Ketones, Ascorbic acid, Glucose, Protein, Blood, pH, Nitrite, Leukocytes Microalbumine, Specific Gravity, Creatinine,</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MNCR, Calcium, Color, Turbidity</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Phụ kiện tiêu chuẩn hãng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Chai Detergent 500ml</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Thùng Wash A 5000ml </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Hộp que thử 1A (14 thông số)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt</p><p><br></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-01-15 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-06-18
3398 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính đeo trong ống tai 20 kênh công suất trung bình nặng | Jam 9 - 10 | Hansaton Akustik GmbH | Đức | Hansaton Akustik GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | Đức | Nhóm 3 |  |  | 67200000 | t | Cái | true | 2020-12-21 | 2021-09-20 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Máy trợ thính dành cho người nghe kém mức độ từ trung bình đến trung bình nặng.</span></p> | <p>Máy chính: 1 cái</p><p>Hộp đựng máy: 1 cái</p> |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số; Số Kênh 20; Công suất: 50/115;</p><p>- Hiệu chỉnh máy theo thính lực đồ; Micro định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió</p><p>- Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback);</p><p>-Có 7 chương trình nghe tự động.</p><p>- Chất lượng âm thanh trung thực, rõ nét.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành: 36 tháng | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-21 | Công ty TNHH máy trợ thính và thiết bị y tế Thiên Đức | 2020-12-21
3399 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ bẩy chân răng | DO530R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 3339000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ bẩy chân răng Obwegeser, mũi chẻ đôi, nhọn, dài 170mm, rộng 9mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3400 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ róc xương | DO553R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1869000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ róc xương Seldin, cong, hai đầu, nhọn/nhọn, lưỡi rộng, dài 195mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3401 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT126R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 938700 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh vết thương và khí quản, loại lớn, cong, 1 răng, tù, dài 165mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3402 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang răng | Máy chụp X-quang treo tường EzRay Air W | VEX-S300W | Vatech Co., Ltd | Hàn Quốc | Vatech Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020","2019","2021"] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA |  | Nhóm null |  |  | 83772000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-15 | <ol> <li>Sản phẩm thông minh cần thiết cho Nha khoa của bạn:</li> </ol> <ul> <li>Tạo góc thông minh cho kết quả tối ưu</li> <li>Bảng điều khiển trực quan và tiện lợi</li> <li>Đầu ống nhẹ 2.4 kg giúp sử dụng ổn định và an toàn</li> </ul> <p>Thiết kế gọn nhẹ dễ sử dụng</p> <p style="margin-left:20.0pt;">Máy X-qang treo tường được sắp xếp hợp lý:</p> <ul> <li>Sự tạo góc thông minh cho kết quả tối ưu</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Người vận hành tia X hiếm khi thay đổi thời gian phơi sáng của máy X-quang treo tường thành tối ưu cho loại bắn mong muốn của họ (PA, Occlusals hoặc Bitewings). EzRay Air W tự động có thể xác định loại ảnh chụp và cài đặt phơi sáng tối ưu để có hình ảnh rõ nét dựa trên góc của thiết bị.</p> <ul> <li>Một nút điều khiển cho tất cả các chức năng:</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Bảng điều khiển nằm trên đầu ống giúp quy trình làm việc đơn giản và nhanh hơn. Tất cả các cài đặt được tích hợp trong một nút điều khiển thông minh, hợp lý hóa quy trình làm việc và giảm thời gian chuẩn bị. Với EzRay Air W không cần phải nhớ các nút và cấu hình bảng điều khiển phức tạp.</p> <ul> <li>Trọng lượng nhẹ, an toàn và dễ dàng sử dụng:</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Máy X-quang treo tường nhẹ tạo điều kiện ổn định cho sự an toàn và dễ sử dụng.</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Đầu ống nhẹ 2.4 kg EzRay Air, giúp dễ dàng cầm avf định vị, giúp nhân viên của bạn àm việc nhanh hơn.</p> <ul> <li>Đảm bảo hình ảnh rõ ràng với tiêu điểm0.4 mm</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Bất kể bạn sử dụng cảm biến Intraoral nào, EzRay Air giảm thiểu mờ và cung cấp giá trị chẩn đoán bổ sung với tiêu cự 0.4 mm.</p> | <p style="margin-left:38.0pt;"><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p> <ul> <li>Model: VEX-S300W</li> <li>Tiêu điểm: 0.4 mm (IEC 60336)</li> <li>Điện áp ống: 65 kV</li> <li>Current: 3.0 mA</li> <li>Phạm vi thời gian phơi sáng: 0.05~0.5 (0.01s increment)</li> <li>Nguồn đến khoảng cách da: Min 200 mm</li> <li>Trường tia X :</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Default: 60 mm Round, 30 x 40 Retangular</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Optional: 20 x 30 mm Retangular</p> <ul> <li>Chiều dài cánh tay (tùy chọn): 450, 600, 900 mm</li> <li>Phụ kiện: Remote Exposure Switch (Hand Switch/ Doorbell Switch)</li> <li>Trọng lượng:</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ 15.9 kg (Arm Length 450 mm)</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ 16.6 kg (Arm Length 600 mm)</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ 17.9 kg (Arm Length 900 mm)</p> |  | <p style="margin-left:38.0pt;"><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p> <ul> <li>Model: VEX-S300W</li> <li>Tiêu điểm: 0.4 mm (IEC 60336)</li> <li>Điện áp ống: 65 kV</li> <li>Current: 3.0 mA</li> <li>Phạm vi thời gian phơi sáng: 0.05~0.5 (0.01s increment)</li> <li>Nguồn đến khoảng cách da: Min 200 mm</li> <li>Trường tia X :</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Default: 60 mm Round, 30 x 40 Retangular</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ Optional: 20 x 30 mm Retangular</p> <ul> <li>Chiều dài cánh tay (tùy chọn): 450, 600, 900 mm</li> <li>Phụ kiện: Remote Exposure Switch (Hand Switch/ Doorbell Switch)</li> <li>Trọng lượng:</li> </ul> <p style="margin-left:38.0pt;">+ 15.9 kg (Arm Length 450 mm)</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ 16.6 kg (Arm Length 600 mm)</p> <p style="margin-left:38.0pt;">+ 17.9 kg (Arm Length 900 mm)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-11
3403 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ róc xương | DO543R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 2003400 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ róc xương Molt, thẳng, hai đầu, nhọn/nhọn, dài 180mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20
3404 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ đầu giường bệnh nhân | CA-003 | Sigma-Care Development Co., Ltd. | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. | Đài Loan |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT |  | Nhóm 6 |  |  | 5300000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-12-31 | <p>Tủ có khung bằng nhựa đúc, mặt trên tủ bằng nhựa đúc, ngăn để giày 1 ngăn, giá treo khăn 2 cái ở hai bên hông, có 4 bánh xe di động (2 bánh có khóa)</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-11-07 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2021-04-05
3405 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ róc xương | DO552R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 1869000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ róc xương Seldin, cong, hai đầu, nhọn/nhọn, lưỡi nhỏ, dài 195mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3406 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | iChroma II | Boditech Med Inc. | Hàn Quốc | Boditech Med Inc. | Hàn Quốc |  | Công ty TNHH Vạn Niên | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 98000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-19 | 2022-04-19 | <p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;"><em>Thiếtbị</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong><span style="color: black;">276 x 220 x 91 mm</span></p><p><span style="color: black;">1,3kgs</span></p><p><span style="color: black;">100 – 240V AC, 50-60Hz</span></p><p><span style="color: black;">Pin trongvàngoàimáy</span></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong style="color: black;"><em>Chuẩn/Kiểm chuẩn</em></strong></p><p><strong style="color: black;"><em> </em></strong><span style="color: black;">Kiểm tra catridge hệ thống</span></p><p> Ngoại kiểm &amp; Nội kiểm</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong style="color: black;"><em>Côngsuất</em></strong></p><p><span style="color: black;">Lênđến30 test/giờ</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;"><em>Giao diện</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong><span style="color: black;">Màn hình cảm ứng 7”</span></p><p><span style="color: black;"> Máy in nhiệt tích hợp</span></p><p><span style="color: black;"> Cổng USB/Ethernet/thẻ SD</span></p><p><span style="color: black;"> KếtnốiWiFivàbluetooth (tùychọn)</span></p><p><span style="color: black;"> Kếtnối LIS/HIS </span></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong style="color: black;"><em>Bộnhớ</em></strong></p><p><span style="color: black;">1,000 kết quả bệnh nhân</span></p><p><span style="color: black;">1,000 kết quả QC</span></p><p><span style="color: black;">500 ID chips</span></p><p><span style="color: black;">100 IDsngườidùng</span></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộphụ kiện chuẩn kèm theo máy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Sách hướng dẫn sử dụng</p><p><br></p> |  | <p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;"><em>Thiếtbị</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong><span style="color: black;">276 x 220 x 91 mm</span></p><p><span style="color: black;">1,3kgs</span></p><p><span style="color: black;">100 – 240V AC, 50-60Hz</span></p><p><span style="color: black;">Pin trongvàngoàimáy</span></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong style="color: black;"><em>Chuẩn/Kiểm chuẩn</em></strong></p><p><strong style="color: black;"><em> </em></strong><span style="color: black;">Kiểm tra catridge hệ thống</span></p><p> Ngoại kiểm &amp; Nội kiểm</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong style="color: black;"><em>Côngsuất</em></strong></p><p><span style="color: black;">Lênđến30 test/giờ</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;"><em>Giao diện</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong><span style="color: black;">Màn hình cảm ứng 7”</span></p><p><span style="color: black;"> Máy in nhiệt tích hợp</span></p><p><span style="color: black;"> Cổng USB/Ethernet/thẻ SD</span></p><p><span style="color: black;"> KếtnốiWiFivàbluetooth (tùychọn)</span></p><p><span style="color: black;"> Kếtnối LIS/HIS </span></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong style="color: black;"><em>Bộnhớ</em></strong></p><p><span style="color: black;">1,000 kết quả bệnh nhân</span></p><p><span style="color: black;">1,000 kết quả QC</span></p><p><span style="color: black;">500 ID chips</span></p><p><span style="color: black;">100 IDsngườidùng</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-19 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-19
3407 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường đa chức năng 1 tay quay inox | G3-0010 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 8700000 | t | Bộ | true | 2021-03-17 | 2022-03-17 | <p>-Giường bệnh nhân inox có kết cấu lắp ráp bằng cơ cấu nêm côn chắc chắn .</p><p>-Có thể nâng lưng, nâng đầu bệnh nhân bằng cơ cấu tay quay vít me được gắn ở cuối giường, tay quay có thể gấp gọn khi không sử dụng.</p><p>-Hai bên hồi giường có cọc màn được uốn hình chữ U, có thể treo chai dịch truyền</p> | <p>- Khung giường:&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Hồi giường:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cái</p><p>- Cọc màn:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cái</p><p>-Tay quay vít me: 01 bộ</p> | <p>- Khung giường:&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Hồi giường:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cái</p><p>- Cọc màn:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cái</p><p>-Tay quay vít me: 01 bộ</p><p>-Bánh xe: 01 bộ</p><p>-Lan can: 01 bộ</p><p>-Bảng theo dõi bệnh án: 01 cái</p><p>-Bàn ăn: 01 cái</p><p>-Đệm: 01 cái</p> |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-03-17 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-04-29
3408 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy tán sỏi | Máy tán sỏi tiết niệu | Hệ thống laser tán sỏi Auriga XL 4007 | Auriga XL 4007 Laser System | Boston Scientific Corporations | Mỹ | Boston Scientific Corporations | Mỹ |  | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 3200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-10-21 | <p>Tán sỏi bằng laser là phương pháp dùng tia laser để “bắn phá” làm vỡ sỏi thành những viên rất nhỏ, từ đó sỏi sẽ được lấy ra ngoài. Nhờ tính ưu việt đó mà tán sỏi laser qua nội soi ngược dòng đã dần thay thế một số phương pháp điều trị khác như mổ mở, mổ nội soi sau phúc mạc…&nbsp;Hiện nay, tán sỏi bằng laser được đánh giá là kỹ thuật tiên tiến hàng đầu. Theo các chuyên gia, bác sĩ phương pháp này an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát sỏi, áp dụng được cho sỏi tiết niệu ở vị trí và kích thước nhất định.</p> | <ul> <li>Modum chính : Auriga XL 4007</li> <li>Bàn đạp chân điều khiển</li> <li>Kính bảo vệ an toàn, ngăn tia laser.</li> <li>Dụng cụ tuốt dây cáp</li> <li>Dụng cụ cắt sợi cáp.</li> <li>Dây cáp nguồn</li> <li>Sợi cáp laser LightTrail</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | 2020-11-12 | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | 2020-11-12
3409 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ bẩy nha khoa | DO571R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 2009700 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ bẩy nha khoa, số H1, cong, hai đầu, dài 190mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20
3410 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT182R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 2441600 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh mạch máu vết thương Koenig, dài 180mm, kích thước lưỡi 13 x 13mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3411 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Primo Radial Shockwave | EMS560 | EMS Physio Ltd | Anh | EMS Physio Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | Anh | Nhóm 3 |  |  | 929250000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong>THIẾT BỊ SÓNG XUNG KÍCH</strong></p> <p><strong>Mã loại : </strong>EMS560</p> <p><strong>Hãng sản xuất:</strong> EMS PHYSIO</p> <p><strong>Xuất xứ:</strong> Anh Quốc</p> <p><strong>Đạt tiêu chuẩn: </strong>ISO 9001 : 2016, EN ISO 13485 : 2016, 93/42/EEC: 2016</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> <table> <tbody> <tr> <td width="278">Trang bị màn hình cảm ứng công nghệ cao<br /> giúp cho dễ dàng điều khiển, thao tác máy<br /> - Dùng công nghệ điện từ tập hợp các sóng âm,<br /> không dùng hệ thống nén khí<br /> - Mức năng lượng: 60-185mJ<br /> - Tần số: 7-22Hz<br /> - Chế độ: 4 chế độ (liên tục/4/8/12 xung)<br /> - Chế độ bó xung: 8 ppsp<br /> - Chương trình: 16 chương trình cài đặt sẵn<br /> - Có thư viện liệu trình điều trị theo hình ảnh.<br /> - Trọng lượng: 4.5kg<br /> - Kích cỡ tay cầm: 211 x 39 mm<br /> - Tuổi thọ tay cầm: &gt; 2 triệu shots (bảo hành 2<br /> triệu shots)<br /> - Đầu bắn: 6/15/25mm<br /> - Hiển thị màn hình, báo âm thanh<br /> - Ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng<br /> Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha</td> </tr> </tbody> </table> </div> | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <ul> <li>Giảm đau nhanh, kích thích lành thương và tái tạo tổ chức.</li> <li>Cứng khớp vai, Viêm bao hoạt dịch vùng mấu chuyển xương đùi, Viêm lồi cầu xương cánh tay, Gai xương gót, Bệnh lý gân achille, Căng cơ, Đau vùng xương bánh chè, Đau khớp háng, Đau lưng</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>TÍNH NĂNG: </em></strong></p> <ul> <li>Mức năng lượng từ 60-180 mJ (tương đương 1-5 bar)</li> <li>Tần số xung 7-22 Hz</li> <li>Chế độ Burst để điều trị điểm trigger point</li> <li>Đệm tay chống sốc</li> <li>Tùy chỉnh số lượng shocks theo phác đồ điều trị</li> <li>Hiển thị tổng năng lượng điều trị được dùng</li> <li>Công nghệ màn hình cảm ứng màu</li> <li>Thư viện điều trị cho các chấn thương thông thường</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p>Lưu trữ 16 chương trình cho người sử dụng</p> |  | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em>THÔNG SỐ KỸ THUẬT: </em></strong></p> <p><em><u>Điều kiện hoạt động:</u></em></p> <ul> <li>Nhiệt độ môi trường&nbsp; -10oC&nbsp; đến&nbsp; +40 oC</li> <li>Độ ẩm từ&nbsp; 5% đến 95%</li> <li>Áp suất không khí từ&nbsp; 500 hPa&nbsp; đến&nbsp; 1060 hPa</li> <li>Vị trí đặt máy theo phương thẳng đứng</li> <li>Loại vận hành liên tục</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><em><u>Điện áp nguồn:</u></em> sử dụng adaptor</p> <ul> <li>Nguồn: 100-240v/50/60 Hz, max. 450 VA</li> <li>Kích thước:&nbsp;322 x 237 x 100 mm (D/R/C)</li> <li>Trọng lượng: 1.5kg</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;</p> <p><em><u>CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỪ:</u></em></p> <ul> <li>Mức năng lượng:&nbsp;60 - 185mJ</li> <li>Tần số:&nbsp;1-22 Hz</li> <li>Chế độ:&nbsp;4 chế độ&nbsp;(liên tục/4/8/12 xung)</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><em><u>Tay cầm đầu phát:</u></em></p> <ul> <li>Tuổi thọ: 2,000,000 shocks</li> <li>Kích thước: 211x39mm</li> <li>Trọng lượng: 0.85kg</li> <li>Đầu phát:&nbsp;6/15/25mm</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em>PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN:</em></strong></p> <ul> <li>01 thân máy</li> <li>01 tay cầm đầu phát</li> <li>03 đầu phát size 6/15/25mm</li> <li>04 nắp sillicone</li> <li>01 bàn đạp</li> <li>01 dây nguồn</li> <li>01 Tài liệu HDSD Anh – Việt</li> <li>01 Cáp nguồn</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p><strong><em>Lựa chọn mua thêm phụ kiện (option) :</em></strong></p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-11-13
3412 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Giường bệnh nhân inox | G2-0001 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 5900000 | t | Bộ | true | 2021-03-17 | 2022-03-17 | <p>-Giường bệnh nhân inox có kết cấu lắp ráp bằng cơ cấu nêm côn chắc chắn .</p><p>-Có thể nâng lưng, nâng đầu bệnh nhân bằng cơ cấu thanh răng thanh chống</p><p>-Hai bên hồi giường có cọc màn được uốn hình chữ U, có thể treo chai dịch truyền</p> | <p>- Khung giường:&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Hồi giường:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cái</p><p>- Cọc màn:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cái</p> | <p>- Khung giường:&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Hồi giường:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cái</p><p>- Cọc màn:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cái</p><p>-Bánh xe: 01 bộ</p><p>-Lan can: 01 bộ</p><p>-Bảng theo dõi bệnh án: 01 cái</p><p>-Bàn ăn: 01 cái</p><p>-Đệm: 01 cái</p> |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-03-17 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-04-29
3413 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo công suất thủy tinh thể | Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc và phụ kiện IOL Master 700 (cấu hình nâng cao) | IOL Master 700 | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 3188000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc bằng công nghệ OCT nguồn quét (Swept Source OCT) không tiếp xúc.</p><p> Công nghệ đo công suất giác mạc mặt trước không phụ thuộc khoảng cách ( Telecentric Keratometry)</p><p> Đo mặt sau giác mạc bằng công nghệ quét OCT nguồn quét ( SWEPT SOURCE OCT)</p><p> Sử dụng kết quả công suất giác mạc tồng ( Total K) vào trong việc tính toán công suất thủy tinh thể</p><p> Hệ thống sử dụng công nghệ nguồn quét OCT (SWEPT SOURCE OCT)&nbsp;</p><p> Có chức năng kiểm tra đo có đúng hoàng điểm, đánh giá hoàng điểm bằng quét OCT ( kiểm tra định thị)</p><p> Hệ thống giúp thực hiện chức năng kiểm tra phép đo có đúng hoàng điểm cần đo (fixation check) và đánh giá các tổn thương của hoàng điểm cùng thời điểm đo.</p><p>&nbsp;</p> | <p>...</p> | <p>Máy chính IOL Master 700: 1 chiếc</p><p> Màn hình: 1 chiếc</p><p> Dây nguồn: 1 chiếc</p><p> Bàn đặt máy: 1 chiếc</p><p> Bao phủ máy chính hãng theo máy: 1 chiếc</p><p> Bàn phím: 1 chiếc</p><p> Chuột máy tính: 1 chiếc</p><p> Bao gồm công thức Barrett TK: (bản quyền)</p><p> Chup hình ảnh củng mạc ( bản quyền)</p> | <p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phạm vi đo:<br /> Chiều dài của trục nhãn cầu: 14 – 38 mm<br /> Bán kính giác mạc:&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5 – 11 mm<br /> Độ sâu của tiền phòng: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0.7 – 8 mm<br /> Độ dày thủy tinh thể:&nbsp;&nbsp; &nbsp;1-10mm(phakic eye)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0.13-2.5mm(pseudophakic eye)<br /> Độ dày trung tâm &nbsp;của giác mạc: 0.2-1.2mm<br /> White to white: 8-16 mm<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hiển thị thang đo:<br /> Chiều dài trục: 0.01mm<br /> Bán kính giác mạc: 0.01mm<br /> Độ sâu tiền phòng: 0.01mm<br /> Bề dày giác mạc trung tâm: 1 µm<br /> White to white: 0.1mm<br /> 3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;SD của độ lặp lại:<br /> Chiều dài trục: 5µm<br /> Bán kính giác mạc: 0.09D<br /> Độ loạn: &gt;0.75D, trục 3.8 độ<br /> Độ sâu tiền phòng: 7µm<br /> Chiều dày của thủy tinh thể: 6µm<br /> Chiều dày giác mạc trung tâm: 2.5µm<br /> White to white: 111 µm<br /> 4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Công thức tính công suất thủy tinh thể nội nhãn (IOL):<br /> Các công thức tính thủy tinh thể SRK II, SRK/T, Hoffer Q, Haigis, Holladay 1&amp; 2&nbsp;<br /> Công thức tính thủy tinh thể cho mắt cận/viễn đã phẫu thuật Lasik/PRK/Lasek – Hagis L<br /> Công thức tính thủy tinh thể cho mắt loạn: Hagis-T<br /> Tính được tổng công suất giác mạc bao gồm mặt trước, mặt sau của giác mạc.<br /> Công thức tính công suất thủy tinh thể Barrett TK II, công thức tính công suất thủy tinh thể Barett TK toric, Barett Suite, Zcalc<br /> Bộ công thức tính công suất thủy tinh thể Barrette (bao gồm Barrett Toric, Barrett True K, và Barrett Universal II)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24
3414 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim | DefiMax Biphasic | EMTEL Sliwa spolka Komandytowa | Ba Lan | EMTEL Sliwa spolka Komandytowa | Ba Lan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 395000000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p>MÁY PHÁ RUNG TIM </p> | <p> Bản phá rung chuẩn dùng cho trẻ em và người lớn EMTEL 1 </p><p>Cáp nối và điện tim ECG 3-lead EMTEL 1 </p><p>Máy in nhiệt EMTEL 1 </p><p>Ắc-qui dự phòng đi kèm theo máy EMTEL 1 </p><p>Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh EMTEL 1 </p><p>Xe đẩy EMTEL 1 </p> |  | <p> THÔNG SỐ CHUNG: </p><p> Nguồn điện: 100 - 240 VAC 50/60 Hz</p><p> Ắc-qui bên trong: 12 VDC</p><p> Lớp bảo vệ: I, CF, BF</p><p> Chuẩn an toàn MDD: 93/42/EEC, 2007/47/EC;</p><p> EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-4</p><p> Trọng lượng: 6.0 kg không bản phá rung </p><p> Kích thước: 298 x 312 x 260 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2021-06-24
3415 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ bẩy nha khoa | DO573R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 2009700 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ bẩy nha khoa, số H3, cong, hai đầu, dài 190mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20
3416 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT184R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 2312900 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh mạch máu vết thương Cushing, dài 205mm, kích thước lưỡi 10 x 13mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3417 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám phụ khoa | B5-0251 | Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 8100000 | t | Bộ | true | 2021-03-16 | 2022-03-16 | <p>Bàn khám phụ khoa</p> | <p>Bàn khám phụ khoa kèm cấu hình đồng bộ: 01 bộ</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-03-16 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-04-29
3418 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Bộ nội soi BOSS-308 cấu hình phổ thông | BOSS-308 | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom |  | Nhóm 5 |  |  | 123600000 | t | Bộ | false | 2021-06-08 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Máy nội soi tai mũi họng là sự kết hợp giữa bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng, camera, các ống soi. Máy nội soi tai mũi họng cho hình&nbsp;ảnh tuyệt hảo với&nbsp;độ phân giải cao, tuổi thọ nguồn LED dài.</span></p> | <p>Camera nội soi&nbsp;&nbsp;</p><p>Nguồn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Monitor&nbsp;&nbsp;</p><p>Dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi mũi 0&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi họng 70&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Xe&nbsp;đẩy&nbsp;&nbsp;</p><p>Pedan chụp&nbsp;ảnh&nbsp;</p><p>Gá đỡ ccd và ống soi &nbsp;</p><p>Card hình ảnh FHD</p><p>Phần mềm nội soi</p><p>Bộ khử khuẩn 6 ống soi</p><p>Bộ chia cổng HDMI</p> |  | <p>- Camera có 2 cổng kết nối với monitor, máy tính và máy in, tay cầm ccd nhỏ gọn thuận tiện khi sử dụng</p><p>- Nguồn sáng led&nbsp;Tuổi thọ bóng trung bình 50.000h (~ 20- 40 năm sử dụng)</p><p>- Monitor led siêu mỏng 24 inch,&nbsp;Góc nhìn: 178°/178°,&nbsp;Độ phân giải: 1900*1220</p><p>- Dây dẫn sáng với&nbsp;đường kính dài 1m8</p><p>-&nbsp;Ống soi mũi 0&nbsp;độ</p><p>-&nbsp;Ống soi họng 70&nbsp;độ hoặc 90&nbsp;độ</p><p>- Xe&nbsp;đẩy sắt sơn tĩnh&nbsp;điện màu trắng sữa.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-06-08 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-06-08
3419 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | NeoChem 40 | NeoMedica D.O.O. | Serbia | NeoMedica D.O.O. | Serbia | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 2100000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy phân tích sinh hóa hoàn toàn tự động NeoChem40 cải thiện hiệu quả hoạt động và kết quả chính xác với hệ thống sinh hóa lâm sàng phát triển cao cho các hóa chất thông thường và đặc biệt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cung cấp tối đa 20 khay mẫu ảo, 1320 mẫu có thể được chỉnh sửa đồng thời trong một lần</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường quang phản ứng: Lựa chọn đường quang 5mm,6mm và 7mm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống quang học có độ chính xác cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống làm mát liên tục 24 giờ để đảm bảo thuốc thử ở 2 – 8<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống rửa kim bằng gốm bền đảm bảo độ chính xác cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo vệ va chạm theo chiều dọc và ngang</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động phát hiện và chọn lọc cuvettes</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chọn điểm kiểm tra tốt nhất bằng đường cong phản ứng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động tạo ra hệ số mới</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ giao diện LIS hai chiều</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Phụ kiện tiêu chuẩn hãng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt</p><p><br></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-11-19 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-06-18
3420 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | CS-600B | Dirui Industrial Co. Ltd | Trung Quốc | Dirui Industrial Co. Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1074000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2020-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động.<br /> Model: CS-600B<br /> Hãng sản xuất: Dirui Industrials Co.,Ltd</p> <p>Nước sản xuất: Trung Quốc</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:400px;" width="400"> <tbody> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Mô tả</p> </td> <td style="width:60px;height:20px;"> <p>Đơn vị</p> </td> <td style="width:62px;height:20px;"> <p>Số lượng</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:64px;"> <p>1</p> </td> <td style="width:174px;height:64px;"> <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động.<br /> Model: CS-600B<br /> Hãng sản xuất: Dirui Industrials Co.,Ltd</p> <p>Nước sản xuất: Trung Quốc</p> </td> <td style="height:64px;"> <p>Máy</p> </td> <td style="height:64px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:32px;"> <p>2</p> </td> <td style="width:174px;height:32px;"> <p>Dây điện, cáp nguồn</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>3</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Bộ khay nạp mẫu, hóa chất…</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>4</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Bình chứa chất thải</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>5</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt)</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:32px;"> <p>6</p> </td> <td style="width:174px;height:32px;"> <p>Bộ hóa chất chuẩn lắp đặt máy</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> </tbody> </table> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:400px;" width="400"> <tbody> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Mô tả</p> </td> <td style="width:60px;height:20px;"> <p>Đơn vị</p> </td> <td style="width:62px;height:20px;"> <p>Số lượng</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:64px;"> <p>1</p> </td> <td style="width:174px;height:64px;"> <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động.<br /> Model: CS-600B<br /> Hãng sản xuất: Dirui Industrials Co.,Ltd</p> <p>Nước sản xuất: Trung Quốc</p> </td> <td style="height:64px;"> <p>Máy</p> </td> <td style="height:64px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:32px;"> <p>2</p> </td> <td style="width:174px;height:32px;"> <p>Dây điện, cáp nguồn</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>3</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Bộ khay nạp mẫu, hóa chất…</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>4</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Bình chứa chất thải</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>5</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt)</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:32px;"> <p>6</p> </td> <td style="width:174px;height:32px;"> <p>Bộ hóa chất chuẩn lắp đặt máy</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:32px;"> <p>7</p> </td> <td style="width:174px;height:32px;"> <p>Bộ máy tính tích hợp phần mềm (chọn thêm)</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> </tbody> </table> | <ul> <li>Loại thiết bị: Hoàn toàn tự động, riêng rẽ, ưu thế STAT</li> <li>Phạm vi phân tích: Tốc độ làm xét nghiệm 600 Test/giờ ,( chất thử đơn/ đôi), hay 1000 test/ giờ với môđun ISE</li> <li>Nguyên tắc kiểm tra: Phương pháp so màu, phương pháp đo độ đục, ISE</li> <li>Phương pháp phân tích: Điểm cuối, động học, thời gian cố định ,…Hỗ trợ bước sóng đơn/ đôi và 1- 2 mẫu đa chất thử, kiểm định tuyến tính và phi tuyến tính khi chuẩn</li> <li>Các mẫu phân tích đồng thời: 88 mẫu so màu và 3 mẫu ISE ( tùy chọn K, Na, Cl )</li> <li>Vị trí mẫu: 115 vị trí mẫu bao gồm 50 vị trí mẫu thông thường, 20 vị trí ưu thế STAT, 34 vị trí kiểm tra, 8 vị trí QC, 3 vị trí rửa. Liên tục làm mát vị trí kiểm tra và vị trí QC để giữ nhiệt độ từ 5~15˚ C trong vòng 24 tiếng .Các đặc tính của mẫu cuvette Lỗ chuẩn, ống máu gốc, ống đa đặc tính</li> <li>(Ø12~16) mm × (25~100)mm</li> <li>Mã vạch chuẩn: 12 của&nbsp; 5 , Mã 128, mã 39, UPC/EAN, mã 93</li> <li>Thể tích hút mẫu thử: 2µ-35µ, độ lệch khoảng 0,1µ</li> <li>Kỹ thuật mẫu phẩm: Phát hiện ra cấp độ chất lỏng, phát hiện điểm và phát hiện sự va chạm</li> <li>Mẫu thăm dò mang theo tỷ lệ: Làm sạch nước ấm một cách tự động, tỷ lệ mang theo ≤0.1%</li> <li>Sự pha loãng mẫu tự động: 3 ~170 lần</li> </ul> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-10 | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-12-31
3421 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Gĩua xương | DO772R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2079000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Giũa xương Miller, hai đầu, dài 180mm, lưỡi rộng 4,30mm, 6mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3422 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy ly tâm | Máy ly tâm lạnh túi máu | Máy ly tâm lạnh túi máu (12 túi) | Sorvall BP 16 | Thermo Electron LED GmbH | Đức | Thermo Fisher Scientific Pte. Ltd (a part of Thermo Fisher Scientific Inc) | Singapore |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 2930000000 | t | Cái | true | 2021-04-19 | 2021-12-20 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Máy ly tâm lạnh túi máu dùng để ly tâm tách cách thành phần máu, sử dụng trong các phòng Huyết học và ngân hàng máu</span></p><p>Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Rotor chứa được tối đa 12 túi: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Giao diện bằng màn hình cảm ứng rộng, trực quan, với tất cả các chức năng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tốc độ tối đa: 4.700 rpm</p><p class="ql-align-justify">-Lực ly tâm tối đa RCF: 7.187xg</p><p class="ql-align-justify">-Khả năng ly tâm tối đa: 12 túi máu x 500 ml</p><p class="ql-align-justify">-Truyền động: cảm ứng hiệu năng cao&nbsp;không chổi than</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Phát hiện mất cân bằng ở 125 gam</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tích hợp chức năng tự điều chỉnh thời gian</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chương trình tăng/ giảm tốc độ: 11/12 chương trình</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chế độ chạy: At start, at speed, time start</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chạy từng bước: có, 30 chương trình/vận tốc/thời gian, lên đến mỗi 3 bước</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Theo dõi bảo dưỡng: có</p><p class="ql-align-justify">-Theo dõi quy trình chạy: có</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Khoảng hiệu năng: vận tốc từ 300 đến 4.700 rpm, RCF 29-7.187 xg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Thời gian chạy:&nbsp;99 giờ 59 phút 59 giây (bước tăng 1 giây)</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng tiền làm lạnh: có</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Nhiệt độ cài đặt: -20 đến +40 độ C, điều chỉnh 1<sup>o</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chức năng khác:&nbsp;chọn đa ngôn ngữ, video đào tạo trên máy, đăng nhập sử dụng, cửa tự động mở, tự động nhận diện rotor, hiển thị mất cân bằng, quá nhiệt, buồng ly tâm bằng thép không rĩ, hướng dẫn hiển thị thông tin lỗi</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước (HxDxW): 1015x 816x 900 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 465kg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phát nhiệt: &lt; 2kw</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất nguồn: &lt; 5,400 VA</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 200-240V, 50/60Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-04-19 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-04-19
3423 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy lập bản đồ giác mạc | Máy đo bản đồ giác mạc Atlas Model 9000 (cấu hình cơ bản) | ATLAS MODEL 9000 | Flextronics Manufacturing (Singapore) Pte Ltd | Singapore | Carl Zeiss Meditec Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 649000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo bản đồ giác mạc<br /> Model: ATLAS 9000<br /> Hãng sản xuất: Carl Zeiss Meditec<br /> Xuất xứ: Singapore</p> | <p>Máy chính : 01 chiếc<br /> Dây nguồn: 1 chiếc<br /> Bàn đặt máy: 1 chiếc<br /> Bao phủ máy: 1 chiếc<br /> Bàn phím: 1 chiếc<br /> Chuột máy tính: 1 chiếc</p> |  | <p>Khoảng làm việc: 70 mm<br /> Trường nhìn: 17 mm x 14.5mm<br /> Vòng Placido: 22&nbsp;<br /> Nguồn sáng: Đèn LED bước sóng hồng ngoại không nhìn thấy ( 950nm)<br /> Quan sát: Camera CMOS kỹ thuật số độ phân giải 1280x1024 pixel<br /> Đo độ cong<br /> Biên độ đo: 15-95D (35-22.5 mm)<br /> Độ chính xác: +0.05D (+ 0.01mm)<br /> Khả năng lặp: +0.10D (+ 0.02mm)<br /> • Hiển thị:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Hình đơn lẻ<br /> Hình tổng quát<br /> So sánh mắt phải / trái<br /> Sự khác nhau<br /> Thay đổi theo thời gian<br /> Tùy chọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
3424 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang răng | Máy X-quang ghế ngồi EzRay C | VEX-S300W | Vatech Co., Ltd | Hàn Quốc | Vatech Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020","2019","2021"] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 83772000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-11-15 | <ol> <li>Máy X-quang tiêu chuẩn gọn nhẹ và thoải mái. Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng cầm nắm, dễ chụp. Loại ống 65kVp, 3.0mA sẽ cho bạn thấy chất lượng hình ảnh tốt nhất</li> </ol> | <p style="margin-left:20.0pt;">Thông số kỹ thuật:</p> <ul> <li>Model: 1.192 x 1.968 x 1.116 (mm)</li> <li>Nguồn điện: 100~240V</li> <li>Tiêu điểm: 0.4 mm</li> <li>Điện áp ống: 65kV</li> <li>Cường độ dòng điện ống: 3.0 mA</li> <li>Thời gian phơi sáng: 0.05~0.5s</li> <li>Tổng lọc: 1.5mm Al</li> <li>Trọng lượng: 41.5 kg</li> </ul> |  | <p style="margin-left:20.0pt;">Thông số kỹ thuật:</p> <ul> <li>Model: 1.192 x 1.968 x 1.116 (mm)</li> <li>Nguồn điện: 100~240V</li> <li>Tiêu điểm: 0.4 mm</li> <li>Điện áp ống: 65kV</li> <li>Cường độ dòng điện ống: 3.0 mA</li> <li>Thời gian phơi sáng: 0.05~0.5s</li> <li>Tổng lọc: 1.5mm Al</li> <li>Trọng lượng: 41.5 kg</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA | 2020-11-11
3425 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT190R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 2913100 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh vết thương Cushing-Kocher, dài 175mm, kích thước lưỡi 10 x 10mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3426 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp gắp Collin | EA061R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 11823000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp gắp Collin Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 195mm, ngàm rộng 21mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3427 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động Mach Led 2 SC | MACH LED 2SC | Dr. Mach GmbH & Co. KG | Đức | Dr. Mach GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING |  | Nhóm 1 |  |  | 445744950 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Hệ thống đèn mổ công nghệ LED, loại di động, bánh xe di động để sử dụng ở nhiều khoa phòng. Thiết bị được sử dụng trong phòng mổ, phòng khám để hỗ trợ các bác sĩ quan sát vùng phẫu thuật trong các phẫu thuật trên bệnh nhân</p> | <p>Hệ thống đèn bao gồm các thành phần sau:&nbsp;<br />  Nhánh đèn chính / chóa đèn<br />  Hệ thống chân, bánh xe đỡ đèn<br />  Các bóng đèn LED<br />  Khối nguồn<br />  Bảng điều khiển<br /> &nbsp;</p> |  | <p>Cường độ sáng ở khoảng cách 1m: 115.000/130.000 Lux<br /> Nhiệt độ màu (Kelvin): 4500<br /> Chỉ số hiển thị màu trung bình Ra: ≥ 95<br /> Kích thước trường sáng: 17-28 cm<br /> Khoảng cách làm việc ( cm): 60-150<br /> Đường kính đầu đèn (cm): 49<br /> Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: 0,5°C<br /> Số lượng đèn LED: 42<br /> Tuổi thọ đèn LED: ≥ 50.000 h<br /> Tổng công suất tiêu thụ: 55W&nbsp;<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-09 | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-11
3428 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT192R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 3269500 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh mạch máu vết thương Schoenborn, dài 200mm, kích thước lưỡi 13 x 6mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3429 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp ống mật | EB003R | B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 5119800 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp ống mật Lahey (Sweet) , cong, dài 200mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3430 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Bộ nội soi BOSS-308 cấu hình mở rộng | BOSS-308 | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 163600000 | t | Bộ | false | 2021-06-08 | 2021-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy nội soi tai mũi họng là sự kết hợp giữa bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng, camera, các ống soi. Máy nội soi tai mũi họng cho hình&nbsp;ảnh tuyệt hảo với&nbsp;độ phân giải cao, tuổi thọ nguồn LED dài.</span></p> | <ul><li>Cấu hình 1: </li></ul><p>Camera nội soi&nbsp;&nbsp;</p><p>Nguồn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Monitor&nbsp;&nbsp;</p><p>Dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi mũi 0&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi họng 70&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Xe&nbsp;đẩy&nbsp;&nbsp;</p><p>Pedan chụp&nbsp;ảnh&nbsp;</p><p>Gá đỡ ccd và ống soi&nbsp;</p><p>Card hình ảnh FHD</p><p>Phần mềm nội soi</p><p>Bộ khử khuẩn 6 ống soi</p><p>Bộ chia cổng HDMI</p><p>Bóng đèn LED nguồn sáng</p><p>Đèn khám đội đầu</p><p>Kính lúp</p><p>Ghế bác sỹ </p><p><strong>Hoặc:</strong> </p><ul><li>Cấu hình 2:</li></ul><p>Camera nội soi&nbsp;&nbsp;</p><p>Nguồn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Monitor&nbsp;&nbsp;</p><p>Dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi mũi 0&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi họng 70&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Xe&nbsp;đẩy&nbsp;&nbsp;</p><p>Pedan chụp&nbsp;ảnh&nbsp;</p><p>Gá đỡ ccd và ống soi&nbsp;</p><p>Card hình ảnh FHD</p><p>Phần mềm nội soi</p><p>Bộ khử khuẩn 6 ống soi</p><p>Bộ chia cổng HDMI</p><p>Panh lấy dị vật tai&nbsp; &nbsp;</p><p>Panh lấy dị vật mũi xoang&nbsp; &nbsp;</p><p>Panh hạ họng 3 đầu xoay 360 độ&nbsp; &nbsp;</p><p>Panh sinh thiết lấy tế bào xét nghiệm ung thư&nbsp; </p> |  | <p>- Camera có 2 cổng kết nối với monitor, máy tính và máy in, tay cầm ccd nhỏ gọn thuận tiện khi sử dụng</p><p>- Nguồn sáng led&nbsp;Tuổi thọ bóng trung bình 50.000h (~ 20- 40 năm sử dụng)</p><p>- Monitor led siêu mỏng 24 inch,&nbsp;Góc nhìn: 178°/178°,&nbsp;Độ phân giải: 1900*1220</p><p>- Dây dẫn sáng với&nbsp;đường kính dài 1m8</p><p>-&nbsp;Ống soi mũi 0&nbsp;độ</p><p>-&nbsp;Ống soi họng 70&nbsp;độ hoặc 90&nbsp;độ</p><p>- Xe&nbsp;đẩy sắt sơn tĩnh&nbsp;điện màu trắng sữa.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-06-08 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-06-08
3431 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT232R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 3327100 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh xương, 1 răng nhọn, dài 245mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3432 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | GIƯỜNG HỒI SỨC CẤP CỨU | A02-IV | Hengshui Boshikang Medical Equipment Manufacturing Co., Ltd | Trung Quốc | Hengshui Boshikang Medical Equipment Manufacturing Co., Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 14000000 | t | Cái | true | 2021-05-20 | 2021-11-20 | <p><strong style="color: rgb(0, 0, 0);">-Mới 100% nhập khẩu nguyên chiếc.</strong></p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 0);">-Sản xuất năm 2021, đầy đủ chứng từ CO,CQ</strong></p> | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1. Khung giường 01 Chiếc</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Đầu giường (Hồi giường): 02 Chiếc 3. Bánh xe: 04 Chiếc </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4. Giát giường (Mặt giường): 01 Chiếc 5.Thành chắn: 02 Chiếc </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6. Đệm giường : 01 Chiếc </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7. Tay quay : 02 Chiếc </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8. Cọc truyền dịch: 01 Chiếc</span></p> |  | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 2030*980*530 mm </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1.Khung giường : </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">+ Khung giường làm bằng thép sơn tĩnh điện </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2.Hai thành đầu giường:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> Làm bằng nhựa PP/ABS cao cấp, kháng khuẩn, có thể lắp và tháo rời dễ dàng, được gắn vào giường bằng các bản thép.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3.Bánh xe: </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">+ Có 04 bánh xe đôi (Loại chuyên dụng dùng cho trường hợp cấp cứu trong Y tế). </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">+ Kích thước 125 mm có thể xoay 360°, có khóa bánh bằng một chạm . </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4.Mặt giường: </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tấm thép có bề mặt sơn tĩnh điện bóng dễ về sinh, dễ dàng gấp theo các tư thế bệnh nhân. </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5.Thành chắn: </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Bằng hợp kim nhôm cao cấp và nhựa PP/ABS </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Mỗi thành chắn được cấu tạo bằng các thanh hợp kim nhôm ,tại mỗi thành chắn đều có chốt khóa </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Các thành chắn nâng lên hạ xuống một góc 90 độ </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6.Nệm giường: Dày: 80 mm </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Hình dạng: Thiết kế từng phần </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Màu sắc: Xanh dương và xanh lá cây Chất liệu 1 lớp sợi cọ dừa và mút , êm ái, chống xẹp, vỏ đệm bằng vải chống thấm nước siêu bền. </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7.Cơ cấu nâng hạ giường :</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> 02 Tay quay </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Nâng hạ các tư thế giường bằng tay quay linh hoạt. </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-Tay quay: Làm bằng chất liệu ABS, lõi thép cao cấp chắc chắn. Có khửu linh hoạt để mở ra, gấp vào gọn gàng, thuận tiện. </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Góc nâng phần lưng: 0 ~ 75° (±5°) </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Góc nâng phần chân: 0 ~ 45° (±5°) 8.Cọc truyền: Bằng Inox , phía trên có các móc treo lọ truyền dịch. </span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH | 2021-05-20
3433 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở dùng trong phòng cộng hưởng từ | Máy giúp thở | Servo-u | Maquet | Thụy Điển | Maquet | Thụy Điển |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-12-31 | <p>Máy thở xâm nhập dùng trong môi trường cộng hưởng từ cho người lớn, trẻ em</p> | <p><strong>1. Cấu hình thiết bị:</strong></p> <ul> <li>Máy chính (khối bệnh nhân dùng trong MR): 01 cái</li> <li>Màn hình LCD TFT cảm ứng màu 15 inchu: 01 cái.</li> <li>Cassette thở ra: 01 cái</li> <li>Ống test: 01 cái</li> <li>Bóng test: 01 cái</li> <li>Cáp nguồn máy thở: 01 chiếc</li> <li>Cảm biến Oxy: 01 cái</li> <li>Dây dẫn khí Air: 01 bộ</li> <li>Dây dẫn khí Oxy: 01 bộ</li> <li>Cánh tay đỡ dây thở: 01 cái</li> <li>Lọc khuẩn (sử dụng 1 lần): 05 cái</li> <li>Xe đẩy đồng bộ chính hãng (dùng trong MR): 01 cái</li> <li>Nhãn dán môi trường MR: 01 cái</li> <li>Bộ phận gia nhiệt: 01 bộ</li> <li>Bình chứa dung dịch tạo ẩm cho người lớn, trẻ em: 01 cái</li> <li>Bộ dây thở cho người lớn sử dụng nhiều lần: 01 bộ</li> <li>Bộ dây thở cho trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 bộ</li> <li>Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ</li> </ul> <p><strong>2. Cấu hình chế độ thở:</strong></p> <ul> <li>Phần mềm kiểm soát áp lực (PC).</li> <li>Phần mềm kiểm soát thể tích (VC).</li> <li>Phần mềm kiểm soát thể tích điều hòa áp lực (PRVC)</li> <li>Phần mềm hỗ trợ áp lực/ áp lực đường thở dương liên tục (PS/CPAP)</li> <li>Phần mềm hỗ trợ thể tích (VS)</li> <li>Phần mềm thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (SIMV (VC) + PS)</li> <li>Phần mềm thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (SIMV (PC) + PS)</li> <li>Phần mềm thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (SIMV (PRVC) + PS)</li> <li>Phần mềm thông khí xả áp đường thở (Bi-vent/APRV)</li> <li>Phần mềm thông khí hỗ trợ theo tín hiệu thần kinh (NAVA)</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-11 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-11
3434 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | Máy theo dõi bão hòa Oxy trong máu cầm tay | PM10N | Mediana Co., LTD | Hàn Quốc | Covidien LLC | Mỹ | ["2020"] | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 44000000 | t | Cái | true | 2020-11-09 | 2021-11-08 | <p>Máy mới 100%</p> | <p>'- Máy chính: 01 chiếc<br /> - Sensor đo SpO2 loại kẹp ngón tay dùng cho người lớn<br /> - Pin AA: 04 quả<br /> - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>'- Màn hình hiển thị: TFT LCD kích thước ≥ 3.5 inch<br /> - Độ phân giải: ≥ 320 x 480 pixels<br /> - Dữ liệu hiển thị: SpO2, nhịp mạch<br /> - Bộ nhớ: ≥ 80 giờ<br /> - Dải đo các thông số:<br /> + SpO2: 1 – 100%<br /> + Nhịp mạch: ≤ 20 – ≥ 250 nhịp/ phút<br /> + Chỉ số tưới máu: 0.03 – 20%<br /> - Độ chính xác của SpO2:<br /> + Khi không chuyển động: ± ≤ 2 digit<br /> + Khi có chuyển động: ± ≤ 3 digit<br /> + Khi mức tưới máu thấp: ± ≤ 2 digit<br /> - Độ chính xác của nhịp mạch:<br /> + Khi không chuyển động: ± ≤ 3 digit<br /> + Khi có chuyển động: ± ≤ 5 digit<br /> + Khi mức tưới máu thấp: ± ≤ 3 digit<br /> - Báo động: Báo động bằng âm thanh và hình ảnh tình trạng bệnh nhân và tình trạng hệ thống<br /> - Âm lượng báo động: trong khoảng từ 49 –89 dB<br /> - Thời gian tạm ngưng báo động: ≤ 10 giây<br /> - Thời gian hoạt động của pin: ≥ 20 giờ hoạt động liên tục<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-11
3435 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ | EMALED 300M PLUS | Ema-Led GmbH | Đức | Ema-Led GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Đức | Nhóm 3 |  |  | 380000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-23 | 2022-04-23 | <p><strong>ĐÈN MỔ DI ĐỘNG</strong></p><p><strong>Model: EMALED 300M PLUS</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: EMALED</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: ĐỨC</strong></p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;Đầu đèn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Thân đèn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Tay nắm tiệt trùng: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Cánh tay đèn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Đế di động: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Ác quy dự phòng tích hợp : 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Dây nguồn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></p> |  | <p><span style="color: black;">-&nbsp;Được sử dụng trong các ca phẫu thuật, các nghiên cứu chẩn đoán và khám bệnh trong bệnh viện, phòng khám</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Đầu đèn phát ra ánh sáng có màu tự nhiên và tương tự như ánh sáng ban ngày. Vì cường độ sáng cao hơn và màu chất lượng hơn, nó có thể giúp nhận biết thậm chí những phân tử nhỏ nhất và sự thay đổi màu ở các mô và cơ quan trong suốt quá trình phẫu thuật.</span></p><p><span style="color: black;">- Pin tích hợp có thể được sử dụng đến 5 giờ khi mất điện</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Cường độ sáng có thể điều chỉnh theo 10 bước</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;4 bước điều chỉnh độ hội tụ thông qua bảng điều khiển trên màn hình LCD</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Nguồn sáng: Led</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Tay cầm có thể tiệt trùng được</span></p><p><span style="color: black;">Vỏ nhôm sơn tĩnh điện</span></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-23 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-29
3436 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Xe đẩy cấp phát thuốc | BDT8138 | Zhangjiagang Medycon Machinery Co., Ltd. | Trung Quốc | Zhangjiagang Medycon Machinery Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 31900000 | t | Cái | true | 2021-05-17 | 2021-12-31 | <p>Xe đẩy dành cho cấp phát thuốc</p> | <p>+ Thân tủ chính: 01 cái</p><p>+ Thùng đựng rác: 01 cái</p> |  | <p class="ql-align-justify">- Xe được làm từ chất liệu bằng nhựa ABS, nhôm và thép. Ray bảo vệ bằng thép không gỉ SUS304.</p><p class="ql-align-justify">- Các trụ cảu xe làm bằng chất liệu nhôm</p><p class="ql-align-justify">- Mặt trên cùng bằng nhựa ABS một mảnh với tay cầm vòng cung, thiết kế gờ nổi, phủ kính nhựa mềm trong suốt và dễ lau chùi.</p><p class="ql-align-justify">- Các ngăn kéo dạng mô-đun phía trước với các cạnh tròn và đường ray ổ bi cho phép đóng / mở yên lặng. Đi kèm với nút chặn cuối và hệ thống khóa trung tâm cài đặt sẵn. </p><p class="ql-align-justify">- Có ba ngăn kéo nhỏ và ba ngăn kéo lớn, bên trong có ngăn chia có thể được tổ chức tốt.</p><p class="ql-align-justify">- Trên mặt tủ có khung hình chữ U giúp ngăn các đồ trên mặt bàn rơi khi di chuyển</p><p>- Có khay chứa rác bên hông xe</p><p>- Tủ có 4 bánh xe, có khóa</p><p>- Diện tích mặt bàn: L600 * W450mm</p><p>- Kích thước khoảng: 1050 * 635 * 1350mm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-17 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-06-18
3437 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện cơ | Máy điện cơ | Máy điên cơ 2 kênh | Neuro- MEP- Micro | Neurosoft Ltd. | Nga | Neurosoft Ltd. | Nga | ["2021"] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | Nga | Nhóm 6 |  |  | 800000000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2021-07-31 | <p>Hệ thông số Neuro-MEP-Micro được thiết kế để ghi lại hoạt động</p><p>điện của cơ và thần kinh; điện thế gợi cảm giác, thị giác và thính giác,</p><p>điện thế sinh học khi kích thích từ bởi 1 hoặc 2 kênh, điện thế sinh học</p><p>được đưa vào PC, đo và phân tích các thông số của chúng. Hệ thống số</p><p>cung cấp các kênh trig vào/ra.</p><p>Hệ thống số Neuro-MEP-Micro có thể được sử dụng trong các cơ sở</p><p>chăm sóc bệnh nhân, trung tâm chẩn đoán, bệnh viện phẫu thuật thần</p><p>kinh và các phòng thí nghiệm thực nghiệm nghiên cứu cơ chế:</p><p> Nghiên cứu trạng thái chức năng não</p><p> Nghiên cứu hệ thống dây thần kinh</p><p> Nghiên cứu đường thính giác và thị giác</p><p>Các thuộc tính chung khi thực hiện các bài kiểm tra:</p><p> Điện thế sinh học được ghi bởi 1 hoặc 2 kênh trong bất kỳ phòng</p><p>nào không cần che chắn</p><p> Kích thích âm, thính giác và kích thích điện, kích thích bằng cách</p><p>sử dụng mô hình đảo ngược bàn cờ</p><p> Ghi điện thế gợi tiềm tàng dài, trung bình, ngắn; điện thế gợi trực</p><p>quan tức thời và mô hình đảo ngược, thính giác, nhận thức (P300,</p><p>MMN, CNV) và điện thế gợi cảm giác</p><p> Ghi lại đáp ứng dòng qua da galvanic</p><p> Ghi lại EMG bề mặt</p><p> Kích thích nhịp nhàng</p><p> Ghi lại EMG điện cực kim</p><p> Tạo bản ghi kiểm tra</p><p> Đánh giá, lưu trữ và in các sóng được ghi, kết quả phân tích và</p><p>bản ghi kiểm tra.</p> | <p>CẤU HÌNH</p><p>•Máy chính: 01 chiếc</p><p>• Độ điện cực đĩa: 01 bộ</p><p>• Điện cực thanh kích thích: 01 chiếc</p><p>• Điện cực tròn với cáp: 01</p><p>• Điện cực nền gắn cáp (người lớn): 01 chiếc</p><p>• Điện cực nền gắn cáp (trẻ em): 01 chiếc</p><p>• Đầu điện cực kim EMG (dùng 1 lần): 01 bộ</p><p>• Điện cực dán: 01 bộ</p><p>• Cáp điện cực EMG: 01 bộ</p><p>• Thước cuộn: 01 chiếc</p><p>• Bộ đánh dấu: 01 chiếc</p><p>• Băng dán y khoa: 01 chiếc</p><p>• Phần mềm điện cơ: 01 bộ</p><p>• Máy vi tính mua tại Việt Nam: 01 bộ</p><p>• Máy in mua tại Việt Nam: 01 bộ</p><p>• Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 quyển</p> |  | <p>Bộ khuếch đại</p><p>Số kênh: 2</p><p>Tỷ lệ chọn mẫu: 200 Hz – 100 kHz</p><p>Trở kháng đầu vào: &gt;= 1GOhm</p><p>Độ nhiễu đầu vào RMS: &lt;= 0.5 µV</p><p>Bộ lọc thông cao: 0.05-3000 Hz</p><p>Bộ lọc thông thấp: 10-20000 Hz</p><p>Bộ lọc khe (có thể Mở/Tắt) 50/60 Hz: &gt;= 40 dB</p><p>Ngưỡng chế độ thông dụng: &gt;= 100 dB</p><p>Kích thích điện</p><p>Số đầu ra: 2</p><p>Biên độ kích thích: 0.1-100 mA</p><p>Thời lượng kích thích: 0.1-5 ms</p><p>Tần số kích thích: 0.05-100 Hz</p><p>Kích thích thính giác</p><p>Mức độ kích thích: 0-118 dB (TA-01), 0-126 dB (TDH-39)</p><p>Tần số kích thích: 0.1-100 Hz</p><p>Kích thích tiếng</p><p>• Tiếng: 100-8000 Hz</p><p>• Thời lượng kích thích: 0.1-90 ms</p><p>Kích thích chạm (click stimulation)</p><p>• Thời lượng kích thích: 100-90000 µs</p><p>Kích thích Trái / Phải / Hai bên: Có</p><p>Phủ nhiễu ngược: Có</p><p>Kích thích ánh sáng</p><p>Độ sáng tối đa của kính LED: (1100±110) cd/m2</p><p>Thời lượng kích thích: 2-1500 ms</p><p>Tần số kích thích: 0.1-100 Hz</p><p>Kích thích Trái / phải / Hai bên, khi sử dụng kính LED: Có</p><p>Kính thích mẫu</p><p>Tần số kích thích: 0.1-10 Hz</p><p>Khoảng cách tới máy kích thích: 10-1000 cm</p><p>Kích cỡ mẫu: 4x3, 8x6, 16x12, 32x24, 64x48 sqr.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-06-24
3438 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính kết nối hai tai dành cho trẻ em công suất nặng 48 kênh | MOTION SP 7PX | Signia | Singapore | Sivantos | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 65000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho trẻ em, bệnh nhân tăng động, giảm chú ý, mất tập trung</p> | <p>Máy chính: 1 cái</p> <p>Hộp đựng máy: 1 cái</p> <p>&nbsp;</p> |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số Kênh 48; Công suất 84/144 dB<br /> - Hiệu chỉnh máy theo thính lực; Định hướng âm thanh(Pro); Giảm tiếng gió (Pro)<br /> - Giảm tiếng ồn nền (Pro); Ngắt tiếng rú (Feedback); Âm thanh 3D (Pro)<br /> - Tự động định hướng âm thanh theo hướng nói chuyện; Lựa chọn ưu tiên giọng nói quan trọng</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-02 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11
3439 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | BRC-300 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM |  | Nhóm 5 |  |  | 130000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>Bồn rửa tay vô trùng với thiết kế màu sắc trắng sáng, sang trọng phù hợp với không gian bệnh viện<br /> Thiết bị được làm bằng nhựa tổng hợp polyster đúc nguyên khối treo tường, phủ lớp Gelcoat men sứ chống ố, nấm mốc và kháng khuẩn</p> | <p>Kích thước: 2000x570x745mm&nbsp;<br /> Điện áp: 220V/50Hz<br /> Vòi cấp nước tự động&nbsp;<br /> Bồn chính: 01 cái<br /> Bình nước nóng: 01 cái<br /> Vòi cấp nước: 03 cái<br /> Van điện từ: 03 cái<br /> Cột lọc: 01 bộ<br /> Đèn UV+ bộ đếm: 8 gallon<br /> Attomat: 01cái<br /> Giá treo bồn: 01 cái</p> |  | <p>Kích thước: 1500x570x745mm&nbsp;<br /> Điện áp: 220V/50Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14
3440 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT286R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 5709200 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh tổ chức Israel, loại ngàm sâu, 6 răng tù, dài 255mm, kích thước ngàm 53 x 62mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3441 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT322R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 2374100 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh tổ chức Langenbeck, dài 210mm, kích thước ngàm 33 x 14mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3442 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Bộ nội soi BOSS-308 cấu hình đầy đủ | BOSS-308 | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 203600000 | t | Bộ | false | 2021-06-08 | 2021-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy nội soi tai mũi họng là sự kết hợp giữa bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng, camera, các ống soi. Máy nội soi tai mũi họng cho hình&nbsp;ảnh tuyệt hảo với&nbsp;độ phân giải cao, tuổi thọ nguồn LED dài.</span></p> | <p>Camera nội soi&nbsp;&nbsp;</p><p>Nguồn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Monitor&nbsp;&nbsp;</p><p>Dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi mũi 0&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi họng 70&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Xe&nbsp;đẩy&nbsp;&nbsp;</p><p>Pedan chụp&nbsp;ảnh&nbsp;</p><p>Gá đỡ ccd và ống soi&nbsp;</p><p>Card hình ảnh FHD</p><p>Phần mềm nội soi</p><p>Bộ khử khuẩn 6 ống soi</p><p>Bộ chia cổng HDMI</p><p>Bóng đèn LED nguồn sáng</p><p>Đèn khám đội đầu</p><p>Kính lúp</p><p>Ghế bác sỹ</p><p>Panh lấy dị vật tai&nbsp;&nbsp;</p><p>Panh lấy dị vật mũi xoang&nbsp;&nbsp;</p><p>Panh hạ họng 3 đầu xoay 360 độ&nbsp;&nbsp;</p><p>Panh sinh thiết lấy tế bào xét nghiệm ung thư&nbsp;</p> |  | <p>- Camera có 2 cổng kết nối với monitor, máy tính và máy in, tay cầm ccd nhỏ gọn thuận tiện khi sử dụng</p><p>- Nguồn sáng led&nbsp;Tuổi thọ bóng trung bình 50.000h (~ 20- 40 năm sử dụng)</p><p>- Monitor led siêu mỏng 24 inch,&nbsp;Góc nhìn: 178°/178°,&nbsp;Độ phân giải: 1900*1220</p><p>- Dây dẫn sáng với&nbsp;đường kính dài 1m8</p><p>-&nbsp;Ống soi mũi 0&nbsp;độ</p><p>-&nbsp;Ống soi họng 70&nbsp;độ hoặc 90&nbsp;độ</p><p>- Xe&nbsp;đẩy sắt sơn tĩnh&nbsp;điện màu trắng sữa.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-06-08 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-06-08
3443 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ | EMALED 300M | Ema-Led GmbH | Đức | Ema-Led GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Đức | Nhóm 3 |  |  | 240000000 | f | Chiếc | true | 2021-04-23 | 2022-04-23 | <p><strong>ĐÈN MỔ DI ĐỘNG</strong></p><p><strong>Model: EMALED 300M</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: EMALED</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: ĐỨC</strong></p> | <p><span style="color: black;">- Đầu đèn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Thân đèn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Tay nắm tiệt trùng: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Cánh tay đèn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Đế di động: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Ác quy dự phòng tích hợp : 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Dây nguồn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></p> |  | <p><span style="color: black;">- Được sử dụng trong các ca phẫu thuật, các nghiên cứu chẩn đoán và khám bệnh trong bệnh viện, phòng khám</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Đầu đèn phát ra ánh sáng có màu tự nhiên và tương tự như ánh sáng ban ngày. Vì cường độ sáng cao hơn và màu chất lượng hơn, nó có thể giúp nhận biết thậm chí những phân tử nhỏ nhất và sự thay đổi màu ở các mô và cơ quan trong suốt quá trình phẫu thuật.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Pin tích hợp có thể được sử dụng đến 5 giờ khi mất điện</span></p><p><span style="color: black;">- Cường độ sáng có thể điều chỉnh theo 10 bước</span></p><p><span style="color: black;">- 4 bước điều chỉnh độ hội tụ thông qua bảng điều khiển trên màn hình LCD</span></p><p><span style="color: black;">- Nguồn sáng: Led</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Tay cầm có thể tiệt trùng được</span></p><p><span style="color: black;">- Vỏ nhôm sơn tĩnh điện</span></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-23 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-29
3444 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm xách tay màu 2 đầu dò | MylabSigma | Esaote S.p.A | Italy | Esaote S.p.A | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Italy | Nhóm null |  |  | 1100000000 | t | Bộ | true | 2020-11-24 | 2022-09-30 | <p>Máy siêu âm xách tay màu 2 đầu dò</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-11-24 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-07-02
3445 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm cao cấp 5 đầu dò | MyLab™X8 | Esaote S.p.A | Italy | Esaote S.p.A | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | Italy | Nhóm null |  |  | 3000000000 | t | Bộ | true | 2020-11-23 | 2021-09-30 | <p>Máy siêu âm cao cấp 5 đầu dò</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2020-11-23 | CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM | 2021-07-02
3446 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT325R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 2529800 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh tổ chức Langenbeck, dài 210mm, kích thước ngàm 40 x 10mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3447 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ | EMALED 300F PLUS | Ema-Led GmbH | Đức | Ema-Led GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Đức | Nhóm 3 |  |  | 313000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-23 | 2022-03-23 | <p><strong>ĐÈN MỔ DI ĐỘNG</strong></p><p><strong>Model: EMALED 300F PLUS</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: EMALED</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: ĐỨC</strong></p> | <p><span style="color: black;">- Đầu đèn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Thân đèn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Bộ điều khiển: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Dây nguồn: 01 cái</span></p> |  | <p><span style="color: black;">- Bóng đèn&nbsp;được nhập khẩu từ Đức, cho nguồn sáng lạnh ổn định, không tạo nhiệt trên bác sĩ và bệnh nhân, Cánh tay giữ bóng được&nbsp;thiết kế đặc&nbsp;biệt, linh động và ổn định giúp dễ dàng di chuyển</span></p><p><span style="color: black;">- Cường độ sáng có thể điều chỉnh theo 10 bước</span></p><p><span style="color: black;">- 4 bước điều chỉnh độ hội tụ thông qua bảng điều khiển trên màn hình LCD</span></p><p><span style="color: black;">- Tay cầm có thể tiệt trùng được</span></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-23 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-29
3448 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | MÁY KHỬ KHUẨN ÁP LỰC ÂM | APR – 8016ACR-J | Công Ty CP Airtech Thế Long | Việt Nam | Công Ty CP Airtech Thế Long | Việt Nam |  | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG |  | Nhóm null |  |  | 170000000 | t | Cái | false | 2021-05-20 | 2021-11-20 | <p>Máy khử khuẩn áp lực âm: Là máy được sản xuất theo chuyển giao kỹ thuật của tập đoàn Airtech Nhật Bản, là một buồng kín di động áp lực âm, hoạt động theo cơ chế khí tuần hoàn, thổi, cuốn bụi và vi khuẩn bằng hệ thống màng lọc HEPA, đèn UV diệt khuẩn và hệ thống phun dung dịch diệt khuẩn dưới dạng phun sương.&nbsp;</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Dung dịch Saniswiss Automate P: 01 chai.</p><p>Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.&nbsp;</p> |  | <ul><li>Kích thước ngoài: 1300x1000x2150mm</li><li>Kích thước trong: 800x930x1950mm</li><li>Kết cấu: Thép sơn tĩnh điện hoặc inox 304</li><li>Kết cấu cửa: Nhôm định hình + kính cường lực</li><li>Kết cấu sàn: Inox 304</li><li>Lọc HEPA: Hiệu suất 99.99% ở mức 0.3µm</li><li>Đèn UV: Công suất 15W</li><li>Điện áp: 220V (380V) AC/50HZ/1500W</li><li>Đèn chiếu sáng: Công suất 9W</li><li>Tốc độ gió tại vòi phun: 22-25m/s</li><li>Áp suất vùng làm việc: ≥-5Pa</li><li>Lưu lượng khi tuần hoàn: 2400m3/h</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG | 2021-05-20 | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG | 2021-05-20
3449 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D cao cấp (3 đầu dò) | Aloka Arietta 850 | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3900000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-21 | 2021-06-30 | <p><strong><u>ARIETTA 850</u></strong></p><p class="ql-align-justify">ARIETTA 850 là dòng sản phẩm cao cấp của series ARIETTA, với hiệu năng phù hợp, máy đáp ứng được sự mong đợi của người sử dụng về mọi mặt: chất lượng hình ảnh, khả năng hoạt động và các ứng dụng nâng cao.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Hình ảnh rõ nét</strong></p><p class="ql-align-justify">Bằng những công nghệ mới nhất cùng một loạt các thông số điều chỉnh hình ảnh không giới hạn, máy có thể giảm thiểu các yếu tố (bệnh nhân, vận hành và focal-dependences) gây cản trở việc tạo ra những hình ảnh siêu âm rõ nét, đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Quy trình làm việc liền mạch</strong></p><p class="ql-align-justify">Quy trình làm việc được thiết kế để làm giảm căng thẳng của người kiểm tra, giúp sắp xếp công việc bằng các chức năng khác nhau, rút ngắn thời gian thăm khám và cho ra kết quả thăm khám có hiệu quả cao hơn.</p><p class="ql-align-justify">Thêm vào đó, việc giảm thời gian thăm khám cũng làm tăng sự thoải mái cho bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Ứng dụng</strong></p><p class="ql-align-justify">Những ứng dụng tiên tiến tạo ra các hiệu quả lâm sàng mới bằng cách hỗ trợ gia tăng sự tự tin trong chẩn đoán, hướng dẫn điều trị và cung cấp các cơ hội nghiên cứu.</p> | <p><br></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-27 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-01-06
3450 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT365R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 4282800 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh tổ chức Kocher-Langenbeck, dài 215mm, kích thước ngàm 80 x 16mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3451 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy đông máu | Ceveron Alpha | Ceveron Alpha | Technoclone Herstellung von Diagnostika und Arzneimitteln GmbH | Áo | Technoclone Herstellung von Diagnostika und Arzneimitteln GmbH | Áo | ["2019"] | Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài | Áo | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2021-11-30 | <p>máy để bàn, truy cập ngẫu nhiên</p> | <p>Máy chính, bộ phụ tùng chuẩn, máy tính&nbsp;</p> |  |  | <p>bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài | 2020-11-11 | Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài | 2020-11-11
3452 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa khử khuẩn ống nội soi | Máy rửa khử khuẩn ống nội soi | Máy rửa khử khuẩn nội soi (Wash Master) và phụ kiện | 7680-D2-V00 | ENDO-TECHNIK Wolfgang Griesat GmbH | Đức | ENDO-TECHNIK Wolfgang Griesat GmbH | Đức | ["2021","2022"] | CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1470000000 | t | Bộ | true | 2021-06-18 | 2022-12-31 | <p>Máy rửa khử khuẩn nội soi (Wash Master) và phụ kiện</p><p>Hãng sx: Endo-Technik/ Đức</p><p>Nước sx: Đức</p><p>Chứng nhận : CE, ISO 13485</p><p>Hàng mới 100%</p><p>Bảo hành : 12 tháng</p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>01 Máy chính</p><p class="ql-align-justify">-<span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 Cáp nguồn</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;<span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 Bộ ống kết nối dây soi</span></p><p class="ql-align-justify">-<span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 Ống thử rò rỉ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 Bộ lọc nước vô khuẩn</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 Bộ lọc khí vô khuẩn</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 Vòi nước</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 Ống cấp nước</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 Bình đựng dung dịch tiệt khuẩn</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 Bình đựng dung dịch tẩy rửa </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-</span> <span style="color: black;">01 Sách hướng dẫn sử dụng ....</span></p><p><br></p> |  | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Máy gồm 2 ngăn riêng biệt cho phép khử khuẩn đồng thời 2 dây soi, điều khiển và hoạt động độc lập.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bồn rửa thiết kế độc đáo phù hợp với dây nội soi tất cả các hãng Olympus, Fujinon, Pentax, Storz.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Theo dõi áp lực và cảnh báo nghẹt cho tất cả các kênh.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng được tất cả các loại hóa chất tiệt khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số bồn: 02</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước (Rộng x cao x sâu): tương đương 1080 x 795 x 1100/1480 (mm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng:&nbsp;81 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện:&nbsp;230 V / 50 Hz</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK | 2021-06-18 | CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK | 2021-06-18
3453 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính Motion P 1PX | Motion P 1PX | Sivantos Pte Ltd. | Singapore | Signia GmBH | Đức |  | Công ty TNHH Dịch vụ Trợ Thính Quang Đức | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 18000000 | t | Bộ | true | 2021-03-05 | 2022-03-05 | <p>Máy trợ thính cho người lớn và trẻ em</p> | <p>Máy chính: 01 áy</p><p>Hộp đựng máy: 01 hộp</p> |  | <p><br></p><p>- Máy trợ thính kỹ thuật số</p><p>-Số kênh : 16</p><p>- Số chương trình: 06</p><p>-Mức độ khuếch đại tối đa: 85db SPL; Công suất đầu ra tối đa 144db SPL</p><p>-Hiệu chỉnh bằng phần mềm theo thính lực đồ</p><p>-Công nghệ ngắt tiếng hú</p><p>-Công nghệ nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động</p><p>-Định hướng âm thanh</p><p>-Kết nối phụ kiện: Mini Pocket, Easy Pocket, Easy Tek,&nbsp;App Touch Control</p><p>- Hiệu chỉnh âm lượng và thay đổi chương trình qua ứng dụng điện thoại</p><p>- Loại Pin sử dụng: Zin C air hoặc Pin sạc nickel-metal hydride, cỡ Pin 675, mã màu: Xanh</p> | <p>Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ</p><p>Bảo hành: 03 năm</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Dịch vụ Trợ Thính Quang Đức | 2021-03-05 | Công ty TNHH Dịch vụ Trợ Thính Quang Đức | 2021-03-08
3454 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Nồi hấp tiệt trùng khí EO | Series 1500 | Delta Medical System Corporation | Hàn Quốc | Delta Medical System Corporation | Hàn Quốc | ["2021","2022","2023"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1048500000 | t | Cái | true | 2021-04-29 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">NỒI HẤP TIỆT TRÙNG khí EO </strong></p><p><strong style="color: black;">Model: </strong><strong>Series 1500</strong></p><p><strong style="color: black;">Nhà sản xuất: </strong><strong>DELTA</strong><strong style="color: red;"><em> </em></strong><strong style="color: black;">MEDICAL SYSTEM</strong></p><p><strong style="color: black;">Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong style="color: black;">Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485</strong></p> | <p>Cấu hình đồng bộ bao gồm:</p><p><span style="color: black;">+ 01 Máy chính</span></p><p><span style="color: black;">+ 01 Nồi hơi tích hợp bên trong</span></p><p><span style="color: black;">+ 02 khay đựng tiệt trùng</span></p><p><span style="color: black;">+ 01 Bơm chân không tích hợp trong máy</span></p><p><span style="color: black;">+ 01 Máy in nhiệt tích hợp bên trong máy</span></p><p><span style="color: black;">+ 01 hộp giấy in (10 cuộn)</span></p><p><span style="color: black;">+ 01 cuộn túi ép</span></p><p><span style="color: black;">+ 01 máy hàn túi</span></p><p><span style="color: black;">+ 01 bình khí EO</span></p> | [7 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-04-29 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-04-29
3455 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT371R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 3829300 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh tổ chức Kocher, dài 230mm, kích thước lưỡi 60 x 25mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3456 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | giường cấp cứu nhi | SMPB-002 | Summit Care Co., Ltd | Đài Loan | Summit Care Co., Ltd | Đài Loan | ["2021"] | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ kỹ thuật IME |  | Nhóm null |  |  | 78000000 | t | Cái | true | 2021-04-19 | 2021-12-19 | <p>giường cấp cứu điều khiển điện cho bệnh nhân nhi</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Khung giường với 04 bánh xe có khóa: 01 bộ</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Tay quay: 02 chiếc</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đệm: 01 bộ</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Cọc truyền: 02 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Là giường bệnh nhân đa năng cho nhi điều khiển 1 tay quay</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Cho phép điều khiển nâng hạ phần lưng</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Bộ tay quay có thể được gấp gọn khi không sử dụng</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Khung giường được làm bằng vật liệu thép không gỉ.</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Tấm sàn giường gồm 2 phần, được làm bằng thép.</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Có tay vịn hai bên đươc thiết kế bằng chiều dài giường và được điều chỉnh với 3 bước.</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Góc nâng phần lưng: 0 – 80°</span></p><p><span style="color: black;">Bốn bánh xe có khóa hãm, Đường kính bánh xe: 4” (100 mm)</span></p> |  |  |  |  | Bảo hành 24 tháng | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ kỹ thuật IME | 2021-04-19 | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ kỹ thuật IME | 2021-04-19
3457 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Bộ nội soi BOSS-908 cấu hình tối thiểu | BOSS-908 | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 116600000 | t | Bộ | false | 2021-06-08 | 2021-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy nội soi tai mũi họng là sự kết hợp giữa bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng, camera, các ống soi. Máy nội soi tai mũi họng cho hình&nbsp;ảnh tuyệt hảo với&nbsp;độ phân giải cao, tuổi thọ nguồn LED dài.</span></p> | <p>Camera nội soi&nbsp;&nbsp;</p><p>Nguồn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Monitor&nbsp;&nbsp;</p><p>Dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi mũi 0&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi họng 70&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Xe&nbsp;đẩy&nbsp;&nbsp;</p><p>Pedan chụp&nbsp;ảnh&nbsp;</p> |  | <p>- Camera có 2 cổng kết nối với monitor, máy tính và máy in, tay cầm ccd nhỏ gọn thuận tiện khi sử dụng</p><p>- Nguồn sáng led&nbsp;Tuổi thọ bóng trung bình 50.000h (~ 20- 40 năm sử dụng)</p><p>- Monitor led siêu mỏng 24 inch,&nbsp;Góc nhìn: 178°/178°,&nbsp;Độ phân giải: 1900*1220</p><p>- Dây dẫn sáng với&nbsp;đường kính dài 1m8</p><p>-&nbsp;Ống soi mũi 0&nbsp;độ</p><p>-&nbsp;Ống soi họng 70&nbsp;độ hoặc 90&nbsp;độ</p><p>- Xe&nbsp;đẩy sắt sơn tĩnh&nbsp;điện màu trắng sữa.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-06-08 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-06-08
3458 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Hệ thống phòng mổ tích hợp | EUROVAC H-40 | EUROVAC H-40 | Hersill, S.L. | Hàn Quốc | Hersill, S.L. | Tây Ban Nha | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN |  | Nhóm null |  |  | 40000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <ul> <li>Lưu lượng hút tối đa: 40L/phút</li> <li>Lực hút tối đa: 85 kPa - 850 mbar - 640 mmHg.</li> <li>Công suất: 180 W</li> <li>Nguồn điện: 200 - 240 Vac, 50/60 Hz&nbsp;</li> <li>Kích thước: 960 x 430 x 340 mm</li> <li>Khối lượng: 21.7 kg</li> </ul> | <ul> <li>01 Máy chính</li> <li>02 Bình đựng dịch polycarbonat 4L</li> <li>02 Nắp bình</li> <li>02 Bộ lọc khuẩn</li> <li>01 Dây hút dịch PVC 2 m</li> <li>01 Ống hút Yankauer</li> <li>01 Dây nguồn</li> </ul> |  | <ul> <li>Lưu lượng hút tối đa: 40L/phút</li> <li>Lực hút tối đa: 85 kPa - 850 mbar - 640 mmHg.</li> <li>Công suất: 180 W</li> <li>Nguồn điện: 200 - 240 Vac, 50/60 Hz&nbsp;</li> <li>Kích thước: 960 x 430 x 340 mm</li> <li>Khối lượng: 21.7 kg</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN | 2020-11-17 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN | 2020-11-17
3459 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ đựng dụng cụ cấp cứu | BDT8153 | Zhangjiagang Medycon Machinery Co., Ltd. | Trung Quốc | Zhangjiagang Medycon Machinery Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 34000000 | t | Cái | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>Tủ đựng dụng cụ cấp cứu</p> | <p>+ Thân tủ chính: 01 cái</p><p>+ Thùng đựng rác: 01 cái</p> |  | <p class="ql-align-justify">+ Xe được làm bằng nhựa ABS </p><p class="ql-align-justify">+ Trụ xe làm bằng nhôm</p><p class="ql-align-justify">+ Mặt xe khung hình chữ U giúp ngăn các đồ trên mặt bàn rơi khi di chuyển</p><p>+ Có 4 bánh xe, có khóa</p><p>+ Xe có ít nhất 05 ngăn kéo</p><p>+ Kích thước khoảng: 105x63x135mm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-06-18 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-06-18
3460 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc khử khuẩn không khí | LÒ ĐỐT RÁC THẢI RẮN Y TẾ | I8-M50 | Inciner8 Limited | Anh | Inciner8 Limited | Anh | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Anh | Nhóm 3 |  |  | 2200000000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2021-12-31 | <p><strong>LÒ ĐỐT RÁC THẢI Y TẾ </strong></p><p><strong>MODEL: I8-M50</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: INCINER8 – ANH </strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: ANH </strong></p><p><br></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lò đốt chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lò đốt thứ cấp: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống khói xả: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị điều nhiệt: 02 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đốt chạy bằng Diesel: 02 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển lò đốt: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thùng chứa nhiên liệu 650 Lít kèm ống dẫn: 01 cái</p><p>Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Việt: 01 bộ</p> |  | <p>I8-M50 là một trong những lò đốt y tế nhỏ nhất trong phạm vi của chúng tôi. Thiết kế tải phía trên có nghĩa là chất lỏng được chứa trong hệ thống này trong quá trình đốt. I8-M50 hoàn hảo cho các phòng khám nhỏ, phòng khám nha khoa hoặc cơ sở y tế nhỏ, nơi lượng chất thải khá thấp</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Cách nhiệt hàng đầu trong ngành công nghiệp:</strong></p><p>Công nghệ cách nhiệt Coretex là chất nền có công thức đặc biệt chứa nhiều mức vật liệu khác nhau đảm bảo hầu hết nhiệt sinh ra trong lò đốt của chúng tôi đều ở bên trong chúng - tăng hiệu suất và hiệu quả lên một cấp độ khác</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kết cấu bền lâu</strong></p><p>Khung bên trong i8-M50 được làm từ thép tấm nhẹ 3mm chất lượng cao của Anh.</p><p>Chúng được hàn hoàn toàn để có độ bền tối đa bởi các máy hàn được mã hóa phục vụ theo thời gian của chúng tôi và giờ đây được phủ hoàn toàn bằng thép không gỉ bề mặt lạnh. Có nghĩa là bạn có nhiều năm hoạt động không gặp sự cố</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Được thiết kế để trở thành tốt nhất</strong></p><p>Mỗi lò đốt của chúng tôi đã được kiểm tra theo các tiêu chuẩn chính xác để đảm bảo chúng đáp ứng các nguyên tắc nghiêm ngặt của chúng tôi.</p><p>Máy này có thể đạt nhiệt độ hơn 850 ° C trong buồng thứ cấp và cũng giữ lại khí trong 2 giây cần thiết.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-06-24
3461 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | giường hồi sức cấp cứu điều khiển điện | SEB-003A | Summit Care Co., Ltd | Đài Loan | Summit Care Co., Ltd | Đài Loan | ["2021"] | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ kỹ thuật IME | Đài Loan | Nhóm null |  |  | 46500000 | t | Cái | true | 2021-04-19 | 2021-12-19 | <p>GIƯỜNG HỒI SỨC CẤP CỨU ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung giường và 4 bánh xe có khóa: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đầu giường: 02 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay vịn hai bên: 02 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển cầm tay: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cọc truyền: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đệm: 01 cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước giường: Dài 2100 x Rộng 940 (mm) ± 5% </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước đệm: Dài 1920 x Rộng 860 x Dày 100 (mm) ± 5% </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh độ cao giường trong khoảng: 390 – 690 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh phần lưng:<span style="color: red;"> </span>0 – 80° </p><p>Điều chỉnh khớp gối: 0 – 40°</p> |  |  |  |  | Bảo hành 24 tháng | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ kỹ thuật IME | 2021-04-19 | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ kỹ thuật IME | 2021-04-19
3462 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Nồi hấp tiệt trùng khí EO | Deltaclave E.O.G 600 | Delta Medical System Corporation | Hàn Quốc | Delta Medical System Corporation | Hàn Quốc | ["2020","2021","2022","2023"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 792000000 | t | Cái | true | 2021-01-06 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">NỒI HẤP TIỆT TRÙNG khí EO </strong></p><p><strong style="color: black;">Model: </strong><strong>Deltaclave E.O.G 600</strong></p><p><strong style="color: black;">Nhà sản xuất: </strong><strong>DELTA</strong><strong style="color: red;"><em> </em></strong><strong style="color: black;">MEDICAL SYSTEM</strong></p><p><strong style="color: black;">Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p><p><strong style="color: black;">Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485</strong></p> | <p>Cấu hình thiết bị</p><p><span style="color: black;">+ 01 Máy chính</span></p><p><span style="color: black;">+ 01 Nồi hơi tích hợp bên trong</span></p><p><span style="color: black;">+ 01 Bơm chân không tích hợp trong máy</span></p><p><span style="color: black;">+ 01 Bình khí EO 10kg</span></p><p><span style="color: black;">+ 01 Cuộn túi đựng dụng cụ</span></p> | [7 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-01-06 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2021-04-29
3463 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT526R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 6146900 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh tổ chức Brunner, dài 275mm, kích thước hai lưỡi 120 x 25mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3464 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động Mira Led 50 (50.000lux) | MIRA50 LED | Amico Corporation | Canada | Amico Corporation | Canada | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | Canada | Nhóm 1 |  |  | 207000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>Đèn di động Mira Led 50, 50.000lux</p><p>Hãng: Amico - Canada</p><p>&nbsp;</p> | <p>- Đầu đèn</p> <p>- Thân đèn di động</p> <p>- Nguồn cung cấp</p> <p>- Hướng dẫn sử dụng</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2020-11-14 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG | 2021-02-01
3465 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm Thalasemi | Hệ thống phân tích huyết học sàng lọc sơ sinh | VARIANT nbs Newborn Screening System | OEM Systems Co. Ltd | Nhật Bản | Bio-Rad Laboratories, Inc | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 3924000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-15 | 2021-08-15 | <p>Hệ thống phân tích huyết học sàng lọc sơ sinh Variant NBS Screening System phân tích các hemoglobin theo phương pháp HPLC, hoàn toàn tự động</p> | <p>Máy chính</p><p>Bộ phụ kiện kèm theo</p><p>Bộ thuốc thử ban đầu</p><p>Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p><span style="color: black;">Thông số phân tích: Hemoglobin F, A, S, D, C và E.&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">Phương pháp đo: Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)</span></p><p><span style="color: black;">Hoàn toàn tự động</span></p><p><span style="color: black;">Mẫu sử dụng: mẫu máu gót chân trẻ em</span></p><p><span style="color: black;">Khả năng nạp mẫu: lên tới 1,128 mẫu mỗi lần chạy</span></p><p><span style="color: black;"><span class="ql-cursor">﻿</span>Khả năng phân tích của cột phân tích: 500 test</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-12 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-04-29
3466 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Bộ nội soi BOSS-908 cấu hình phổ thông | BOSS-908 | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 134600000 | t | Bộ | false | 2021-06-08 | 2021-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy nội soi tai mũi họng là sự kết hợp giữa bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng, camera, các ống soi. Máy nội soi tai mũi họng cho hình&nbsp;ảnh tuyệt hảo với&nbsp;độ phân giải cao, tuổi thọ nguồn LED dài.</span></p> | <p>Camera nội soi&nbsp;&nbsp;</p><p>Nguồn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Monitor&nbsp;&nbsp;</p><p>Dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi mũi 0&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi họng 70&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Xe&nbsp;đẩy&nbsp;&nbsp;</p><p>Pedan chụp&nbsp;ảnh&nbsp;</p><p>Gá đỡ ccd và ống soi&nbsp;</p><p>Card hình ảnh FHD</p><p>Phần mềm nội soi</p><p>Bộ khử khuẩn 6 ống soi</p><p>Bộ chia cổng HDMI</p> |  | <p>- Camera có 2 cổng kết nối với monitor, máy tính và máy in, tay cầm ccd nhỏ gọn thuận tiện khi sử dụng</p><p>- Nguồn sáng led&nbsp;Tuổi thọ bóng trung bình 50.000h (~ 20- 40 năm sử dụng)</p><p>- Monitor led siêu mỏng 24 inch,&nbsp;Góc nhìn: 178°/178°,&nbsp;Độ phân giải: 1900*1220</p><p>- Dây dẫn sáng với&nbsp;đường kính dài 1m8</p><p>-&nbsp;Ống soi mũi 0&nbsp;độ</p><p>-&nbsp;Ống soi họng 70&nbsp;độ hoặc 90&nbsp;độ</p><p>- Xe&nbsp;đẩy sắt sơn tĩnh&nbsp;điện màu trắng sữa.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-06-08 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-06-08
3467 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm xách tay | Innosight | QISDA Corporation | Đài Loan | QISDA Corporation | Đài Loan |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 2 |  |  | 1600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-04 | 2021-12-04 | <p>Thiết bị mới 100%</p> |  |  | <p>Thông số đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-04
3468 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy khoan đa năng | Hệ thống khoan tốc độ cao dùng trong phẫu thuật thần kinh sọ não, cột sống | P200-CU-230 | Nakanishi Inc. | Nhật Bản | Nakanishi Inc. | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG |  | Nhóm 3 |  |  | 2950000000 | t | Bộ | true | 2021-04-19 | 2022-04-19 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng.</p> |  |  | <p>Chi tiết như cấu hình đính kèm.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2021-04-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2021-04-19
3469 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT551R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 8167400 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Dụng cụ vén phổi Harrington, cán linh động, dài 295mm, kích thước lưỡi 123 x 45mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3470 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động HumaStar 200 | HumaStar 200 | Edif Instruments S.r.l | Italy | HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH VAVIM |  | Nhóm 3 |  |  | 905000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-24 | 2021-12-31 | <p>Máy HumaStar 200 là máy xét nghiệm sinh hóa tự động.</p><p><br></p> | <ul><li><span style="color: rgb(68, 84, 106);">01 máy chính</span></li><li><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Bóng đèn Halogen</span></li><li><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Khay hóa chất 30 vị trí</span></li><li><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Bộ lọ đựng hóa chất loại 30ml, 20ml và các giá lắp ống hay cốc đựng mẫu.</span></li><li><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Bộ cáp nối và dây nguồn</span></li><li><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Hướng dẫn sử dụng</span></li><li><span style="color: rgb(31, 73, 125);">Một bộ lưu điện mua tại Việt Nam</span></li><li><span style="color: rgb(31, 73, 125);">Một bộ máy tính mua tại Việt Nam</span></li></ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH VAVIM | 2021-06-24 | CÔNG TY TNHH VAVIM | 2021-06-24
3471 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống số hóa X quang | Hệ thống số hóa hình ảnh X-quang | Classic CR System | Rayco (Shanghai) Medical Products Company Limited | Trung Quốc | Carestream Health, Inc. | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 850000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-06 | 2021-12-31 | <p><strong>Thông tin chung về thiết bị:</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hệ thống số hóa hình ảnh X-quang </strong></p><p><strong>- Chủng loại: Classic CR System</strong></p><p><strong>- Hãng CSH: Carestream Health- Mỹ</strong></p><p><strong>- Hãng sản xuất: Rayco (Shanghai)- Trung Quốc</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">•&nbsp;</span>Mặt bằng nhỏ gọn đề đặt được trong phòng chụp X-qưang hoặc phòng điều khiển chụp X-quang.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Cung cấp các thí nghiệm chụp X-quang thường quy nói chung cũng như hình ảnh dài quá khổ cỡ</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">•&nbsp;&nbsp;</span>Sử dụng tất cả các cát xét DIRECTVIEW với màn hình cứng bao gồm cả màn hình PQ được thiết kế để giảm nhiễu.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Sẵn có 3 lựa chọn màn hình điều khiển chu trình làm việc và xem trước hình ảnh (WA1V) : màn hình phẳng 17-inch, màn hình phang cảm ứng 19-inch có hoặc không có gói phần mềm bổ sung.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">•&nbsp;&nbsp;</span>Màn hình và /hoặc bàn phím có thể được đặt trên một bàn điều khiển đứng noi đồng thời lưu trừ cát xét, hoặc gẳn trên tường để tiết kiệm không gian.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">•&nbsp;</span>Tổng chi phí để sở hữu thấp</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">•&nbsp;</span>Tùy chọn hình ảnh chụp tuyến vú có sẵn</p><p>Có chức năng và kết nối DICOM và 1HE</p> | <p><strong>Cấu hình hệ thống Classic CR gồm có: </strong></p><p><strong>-Máy chính</strong></p><p><strong>- Cassetet các loại:</strong></p><p><strong style="color: rgb(0, 26, 51);">+ 02 cassette mammo 18 x 24 cm</strong></p><p><strong style="color: rgb(0, 26, 51);">+ 02 cassette 24 x 30cm</strong></p><p><strong style="color: rgb(0, 26, 51);">+ 03 cassette 35 x 43 cm</strong></p><p><strong>- Bộ phụ kiện lắp đặt: phần mềm xử lý hình ảnh Image Suite tích hợp Mammo, cáp kết nối, đầu đọc </strong></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | 2021-05-06 | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | 2021-05-20
3472 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT552R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 8728900 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Dụng cụ vén phổi Harrington, cán linh động, dài 295mm, kích thước lưỡi 123 x 64mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3473 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Bộ nội soi BOSS-908 cấu hình mở rộng | BOSS-908 | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 174600000 | t | Bộ | false | 2021-06-08 | 2021-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy nội soi tai mũi họng là sự kết hợp giữa bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng, camera, các ống soi. Máy nội soi tai mũi họng cho hình&nbsp;ảnh tuyệt hảo với&nbsp;độ phân giải cao, tuổi thọ nguồn LED dài.</span></p> | <ul><li>Cấu hình 1:</li></ul><p>Camera nội soi&nbsp;&nbsp;</p><p>Nguồn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Monitor&nbsp;&nbsp;</p><p>Dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi mũi 0&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi họng 70&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Xe&nbsp;đẩy&nbsp;&nbsp;</p><p>Pedan chụp&nbsp;ảnh&nbsp;</p><p>Gá đỡ ccd và ống soi&nbsp;</p><p>Card hình ảnh FHD</p><p>Phần mềm nội soi</p><p>Bộ khử khuẩn 6 ống soi</p><p>Bộ chia cổng HDMI</p><p>Bóng đèn LED nguồn sáng</p><p>Đèn khám đội đầu</p><p>Kính lúp</p><p>Ghế bác sỹ</p><p><strong>Hoặc:</strong></p><ul><li>Cấu hình 2:</li></ul><p>Camera nội soi&nbsp;&nbsp;</p><p>Nguồn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Monitor&nbsp;&nbsp;</p><p>Dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi mũi 0&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi họng 70&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Xe&nbsp;đẩy&nbsp;&nbsp;</p><p>Pedan chụp&nbsp;ảnh&nbsp;</p><p>Gá đỡ ccd và ống soi&nbsp;</p><p>Card hình ảnh FHD</p><p>Phần mềm nội soi</p><p>Bộ khử khuẩn 6 ống soi</p><p>Bộ chia cổng HDMI</p><p>Panh lấy dị vật tai&nbsp;&nbsp;</p><p>Panh lấy dị vật mũi xoang&nbsp;&nbsp;</p><p>Panh hạ họng 3 đầu xoay 360 độ&nbsp;&nbsp;</p><p>Panh sinh thiết lấy tế bào xét nghiệm ung thư&nbsp;</p> |  | <p>- Camera có 2 cổng kết nối với monitor, máy tính và máy in, tay cầm ccd nhỏ gọn thuận tiện khi sử dụng</p><p>- Nguồn sáng led&nbsp;Tuổi thọ bóng trung bình 50.000h (~ 20- 40 năm sử dụng)</p><p>- Monitor led siêu mỏng 24 inch,&nbsp;Góc nhìn: 178°/178°,&nbsp;Độ phân giải: 1900*1220</p><p>- Dây dẫn sáng với&nbsp;đường kính dài 1m8</p><p>-&nbsp;Ống soi mũi 0&nbsp;độ</p><p>-&nbsp;Ống soi họng 70&nbsp;độ hoặc 90&nbsp;độ</p><p>- Xe&nbsp;đẩy sắt sơn tĩnh&nbsp;điện màu trắng sữa.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-06-08 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-06-08
3474 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT559R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 8238400 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Dụng cụ vén phổi Allison, lưỡi khuyết, dài 255mm,kích thước lưỡi 40mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3475 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa AX 300 | AX 300 | Balio Diagnostics | Pháp | Balio Diagnostics | Pháp | ["2020"] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Cái | true | 2021-05-19 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động</p> | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động</p><p>Công suất : 300 test/ giờ không bao gồm điện giải</p> | <p>Hoàn toàn tự động, truy cập ngẫu nhiên các xét nghiệm sinh hóa bằng phương pháp trắc quang.</p> | <ul><li>Giao diện số RS 232, hai chiều</li><li> Phương pháp kiểm tra chất lượng (QC) : Có chương trình QC, biểu đồ Levy Jenning áp dụng qui tắc Westgard, chức năng kiểm tra thời gian thực.</li></ul><p><br></p> |  |  |  | Bảo hành 24 tháng, bảo trì định kỳ 02 tháng /01 lần |  | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2021-05-19 | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2021-05-20
3476 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi thanh quản | Bộ đặt nội khí quản có Camera | ClearVue | Infinium Medical Inc. | Mỹ | Infinium Medical Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 175000000 | t | Bộ | true | 2021-07-10 | 2022-07-10 | <p><strong>BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN CÓ CAMERA</strong></p><p><strong style="color: red;">Model: ClearVue</strong></p><p>Sản phẩm mới 100%</p><p>Năm sản xuất: <strong>2020 - 2021</strong></p><p>Nhà sản xuất: <strong>Infinium Medical, Inc. – Mỹ</strong></p><p>Xuất xứ:&nbsp;<strong>Mỹ</strong></p><p>Đạt tiêu chuẩn: <strong>ISO, CE, FDA</strong></p><p><br></p> | <p><strong>CẤU HÌNH CUNG CẤP GỒM.</strong></p><p>01 Cán tay cầm có camera</p><p>01 Lưỡi cong Macintosh số 2</p><p>01 Lưỡi cong Macintosh số 3</p><p>01 Lưỡi cong Macintosh số 4</p><p>01 Pin sạc( Tích hợp sẵn trong tay cầm )</p><p>01 Bộ sạc</p><p>01 Hộp đựng thiết bị</p><p>01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p><strong>ĐẶC ĐIỂM VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT.</strong></p><p><strong style="color: black;">Đặc điểm:</strong></p><p> <strong style="color: rgb(0, 112, 192);">Thiết kế nhỏ gọn</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng nhẹ - khoảng 350g</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các lưỡi loại dùng 1 lần đóng gói chân không</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lắp đặt và tháo các lưỡi nhanh chóng</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nút bấm camera nhanh chóng để lưu lại</p><p> <strong style="color: rgb(0, 112, 192);">Chi phí thấp</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các lưỡi loại dùng nhiều lần có thể sử dụng lên đến 1000 lần</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các lưỡi loại dùng 1 lần chi phí thấp</p><p> <strong style="color: rgb(0, 112, 192);">Độ bền cao</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình được gia cố bằng chống rung nứt vỡ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin Li-ion sạc lại tuổi thọ cao</p><p> <strong style="color: rgb(0, 112, 192);">Màn hình hiển thị</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình 3.5 inch</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thấu kính chống sương mù</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Camera 2.0MP</p><p class="ql-align-justify">Bộ đặt nội khí quản video của Infinium áp dụng công nghệ hình ảnh mới nhất và sở hữu camera 2.0MP với màn hình độ phân giải cao. ClearVue có pin li-ion dạng sạc giúp kéo dài thời gian sử dụng.</p><p>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Thiết kế tổng thể nhỏ gọn, theo nguyên lý khoa học lao động, thấu kính chống sương mù độc nhất. Màn hình độ phân giải cao tầm nhìn xem thanh môn tốt cho phép các bác sĩ có thể thành công ngay lần đầu tiên và giảm thiểu bất kỳ nguy cơ gây biến chứng nào trong quá trình đặt nội khí quản.</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2021-07-10 | CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA | 2021-07-10
3477 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh nhân điều khiển điện | B-640S | Sigma-Care Development Co., Ltd. | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. | Đài Loan |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT |  | Nhóm 6 |  |  | 90000000 | t | Bộ | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <ul><li>Giường điện dùng trong ICU có thể thực hiện được 5 chức năng. Hệ thống truyền động DC điện thế thấp hỗ trợ có độ ồn thấp, bảo vệ chống quá tải, hiệu quả kinh tế</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2020-10-22 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT | 2021-04-05
3478 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo khúc xạ | Máy đo khúc xạ tự động AR-1a | AR-1a | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 315000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-03-31 | <p>Máy đo khúc xạ tự động AR-1a và phụ kiện</p> <p><strong>AR-1 - Thế hệ máy đo khúc xạ tự động tối tân </strong></p> <p style="margin-left:17.85pt;">Dòng sản phẩm AR-1 vượt lên trên tất cả các dòng máy đo khúc xạ tự động thông thường bởi các chức năng mang tính công nghệ cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả đo chính xác hơn và thông tin lâm sàng sẽ thú vị hơn.</p> <p><strong>Kết quả thăm khám tuyệt vời bởi các chức năng tối tân: </strong></p> <ul> <li>Đo khúc xạ chính xác</li> <li>Đo thị lực trong điều kiện đèn chói sáng</li> <li>Phát hiện đục thủy tinh thể</li> <li>Không gây điều tiết cho bệnh nhân khi đo.</li> </ul> | <ul> <li>Giấy in</li> <li>Dây nguồn</li> <li>Bao phủ bụi</li> <li>Giấy lót cằm</li> <li>Nút chặn giấy lót cằm</li> <li>Mắt thử</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng</li> </ul> | <ul> <li><strong><em>Phương pháp khảo sát khúc xạ trên diện đồng tử lớn</em></strong></li> <li><strong><em>Diode siêu phát quang SLD (Super Luminescent Diode) và CCD</em></strong><strong><em> độ nhạy cao</em></strong></li> <li><strong><em>Tạo sương mù để giảm điều tiết </em></strong></li> </ul> <ul> <li><strong><em>Đo điều tiết với thuật toán kiểu trí thông minh nhân tạo</em></strong></li> <li><strong><em>Đo kết hợp với điều chỉnh loạn thị </em></strong></li> <li><strong><em>Đo độ cong giác mạc bằng vòng tròn phản chiếu</em></strong></li> </ul> <ul> <li><strong><em>Tự động theo dõi và tự động chụp 3D (X-Y-Z) </em></strong></li> <li><strong><em>Màn hình màu LCD có thể điều chỉnh độ nghiên </em></strong></li> </ul> <ul> <li><strong><em>Máy in tốc độ cao dễ dàng thay giấy và tự động cắt giấy</em></strong></li> </ul> <ul> <li><strong><em>Hệ thống đọc Card Eye care (Card là lựa chọn thêm)</em></strong></li> </ul> <ul> <li><strong><em>Đo thị lực nhờ các loại kính và các biểu đồ tích hợp sẵn trong máy </em></strong></li> <li><strong><em>Chức năng xem lại thông số để so sánh thị lực nhanh </em></strong></li> <li><strong><em>Kiểm tra độ nhạy tương phản và đèn chói sáng. </em></strong></li> </ul> | <ul> <li>Đo độ cầu: -30.00D đến +25.00D, khoảng cách đỉnh = 12mm, (mỗi bước đo tăng dần 0,01 / 0,12 / 0,25D).</li> <li>Độ trụ: 0,00D đến ±12.00D (mỗi bước đo tăng dần 0,01 / 0,12 / 0,25D).</li> <li>Trục: 0<sup>0</sup> đến 180<sup>0</sup> (mỗi bước tăng dần 1<sup>0</sup> / 5<sup>0</sup>) <ul> <li>Đo đường kính đồng tử tối thiểu: 2mm</li> <li>Đo khoảng cách đồng tử: 30 đến 85mm (mỗi bước đo tăng dần 1mm)</li> <li>Cổng giao tiếp: RS-232 (in/out)</li> <li>Nguồn điện: AC 100-240 V ±10%, tần số: 50-60Hz</li> <li>Công suất tiêu thụ điện: 100 VA</li> </ul> </li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-11
3479 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu động học Uromic Blues | Uromic Jive AM | MEDKONSULT medical technology s.r.o. | Séc | MEDKONSULT medical technology s.r.o. | Séc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Séc | Nhóm 3 |  |  | 1150000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Uromic Jive AM là thiết bị cấp độ cao cho các bài kiểm tra đo niệu động học&nbsp;chuẩn, đặc biệt khi ngân sách là mối quan tâm chính. Nó được trang bị 5 kênh đo với đầu vào để ghi áp suất và EMG, và các đầu ra cho một máy bơm cystometric và dụng cụ&nbsp;kéo ống thông.&nbsp;</p><p>Uromic Jive AM thường được điều khiển bởi máy tính hoặc máy tính xách tay (Windows) và có thể được cung cấp với một hộp bảo vệ vận chuyển nếu cần. Mức độ linh hoạt cao này có nghĩa là việc đưa một thiết bị Jive PC vào cộng đồng trở thành một khả năng thực sự và di chuyển nhiều nơi được thực hiện đơn giản</p><p>&nbsp;</p><p>Lợi ích</p><p>- Hệ thống hiệu quả về chi phí bao gồm tất cả các kiểm tra tiêu chuẩn bằng phương pháp động lực</p><p>- Kích thước nhỏ gọn, dễ vận chuyển</p><p>- Sử dụng các khả năng phần mềm của Uromic bao gồm việc sửa đổi dễ dàng các phương pháp thử theo nhu cầu của từng khách hàng</p><p>- Thủ tục vận hành thân thiện</p><p>- Tương thích với một loạt các phụ kiện MMT</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2021-06-24
3480 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT605R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 2043500 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh tổ chức Deaver, số 4, dài 310mm, kích thước lưỡi 50mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3481 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ ấm CO2 | Tủ ấm CO2 loại 3 khí có chức năng khử trùng | Forma Steri-Cycle i160 | Thermo Electron LED GmbH | Đức | Thermo Fisher Scientific Pte. Ltd (a part of Thermo Fisher Scientific Inc) | Singapore | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>- Tủ ấm CO2 nuôi cấy mô, phôi, tế bào, vi sinh vật… trong phòng thí nghiệm</p><p>- Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify">- Tủ ấm CO2 loại áo khí có chức năng khử trùng bằng nhiệt lên đến 180<sup>0</sup>C&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống điều khiển vi xử lý, màn hình cảm ứng. </p><p class="ql-align-justify">- Hiển thị các thông số: nhiệt độ và CO<sub>2</sub> </p><p class="ql-align-justify">- Cấu tạo: buồng làm bằng thép không gỉ </p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống báo động: kiểm tra và báo động khi quá nhiệt, CO<sub>2</sub> và độ ẩm vượt quá mức cài đặt, nguồn bị lỗi.</p><p class="ql-align-justify">- bộ filter lọc HEPA hiệu suất 100% </p><p class="ql-align-justify">- Thể tích tủ: 165 lít </p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ: từ môi trường &nbsp;+5<sup>0</sup>C tới 55<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Điều khiển bước tiến: ±0.1<sup>0</sup>C </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ ổn định: ±0.2<sup>0</sup>C ở 37<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Quá nhiệt: Sensor Thermistor</p><p class="ql-align-justify">- Chu trình khử trùng:</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Sensor: loại sensor nhiệt chính xác</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chu kỳ nhiệt khử trùng: 180<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ dài chu kỳ khử trùng: đến 12 giờ </p><p class="ql-align-justify">- Điều khiển CO­<sub>2</sub>/O­<sub>2</sub>: </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Mức độ điều khiển: Tốt hơn ± 0.1%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Dải CO2: 1-20%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Dải O2: 2-21%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ áp suất vào: 15 Psig</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Bộ cảm biến CO2: <span style="color: red;">Hồng ngoại </span></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Bộ cảm biến O2: Cóng nhiên liệu</p><p class="ql-align-justify">- Công suất gia nhiệt: 341 BTU </p><p>- Kích thước trong (WxHxD): 470 x 607 x 576 mm</p><p>- Trọng lượng: 83 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-18 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-18
3482 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Bộ nội soi BOSS-908 cấu hình đầy đủ | BOSS-908 | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 214600000 | t | Bộ | false | 2021-06-08 | 2021-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy nội soi tai mũi họng là sự kết hợp giữa bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng, camera, các ống soi. Máy nội soi tai mũi họng cho hình&nbsp;ảnh tuyệt hảo với&nbsp;độ phân giải cao, tuổi thọ nguồn LED dài.</span></p> | <p>Camera nội soi&nbsp;&nbsp;</p><p>Nguồn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Monitor&nbsp;&nbsp;</p><p>Dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi mũi 0&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi họng 70&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Xe&nbsp;đẩy&nbsp;&nbsp;</p><p>Pedan chụp&nbsp;ảnh&nbsp;</p><p>Gá đỡ ccd và ống soi&nbsp;</p><p>Card hình ảnh FHD</p><p>Phần mềm nội soi</p><p>Bộ khử khuẩn 6 ống soi</p><p>Bộ chia cổng HDMI</p><p>Bóng đèn LED nguồn sáng</p><p>Đèn khám đội đầu</p><p>Kính lúp</p><p>Ghế bác sỹ</p><p>Panh lấy dị vật tai&nbsp;&nbsp;</p><p>Panh lấy dị vật mũi xoang&nbsp;&nbsp;</p><p>Panh hạ họng 3 đầu xoay 360 độ&nbsp;&nbsp;</p><p>Panh sinh thiết lấy tế bào xét nghiệm ung thư&nbsp;</p> |  | <p>- Camera có 2 cổng kết nối với monitor, máy tính và máy in, tay cầm ccd nhỏ gọn thuận tiện khi sử dụng</p><p>- Nguồn sáng led&nbsp;Tuổi thọ bóng trung bình 50.000h (~ 20- 40 năm sử dụng)</p><p>- Monitor led siêu mỏng 24 inch,&nbsp;Góc nhìn: 178°/178°,&nbsp;Độ phân giải: 1900*1220</p><p>- Dây dẫn sáng với&nbsp;đường kính dài 1m8</p><p>-&nbsp;Ống soi mũi 0&nbsp;độ</p><p>-&nbsp;Ống soi họng 70&nbsp;độ hoặc 90&nbsp;độ</p><p>- Xe&nbsp;đẩy sắt sơn tĩnh&nbsp;điện màu trắng sữa.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-06-08 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-06-08
3483 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Kim Phaco loe 30 độ (18252-0235) | 18252-0235 | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 17790000 | t | Cái | true | 2021-06-18 | 2021-09-30 | <p>Kim Phaco loe 30 độ, 20G dùng cho vết mổ 2.8mm, loại dùng nhiều lần (US tip (S 30° Flare) 20G)</p><p>Code: 18252 0235</p> | <p>Kim Phaco loe 30 độ, 20G dùng cho vết mổ 2.8mm, loại dùng nhiều lần (US tip (S 30° Flare) 20G)</p><p>Code: 18252 0235</p> |  | <p>Kim Phaco loe 30 độ, 20G dùng cho vết mổ 2.8mm, loại dùng nhiều lần (US tip (S 30° Flare) 20G)</p><p>Code: 18252 0235</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-18
3484 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học Spincell 5 | SPINCELL 5 | Spinreact SAU | Tây Ban Nha | Spinreact S.A.U | Tây Ban Nha | ["2020"] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 750000000 | t | Cái | true | 2021-05-19 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm phân tích huyết học 05 thành phần bạch cầu</p> | <p>Máy phân tích huyết học 05 thành phần bạch cầu</p> | <p>Trọng lượng : 70 kg </p><p>Nguồn điện ; 100-240V±10% ,&nbsp;50/60Hz ,Công suất &lt; &nbsp;250 VA</p><p> </p> | <ul><li class="ql-align-justify">Giao diện máy tính: RS 232, USB, Ethernet </li><li class="ql-align-justify">Bàn phím ngoài sử dụng PS/2 hoặc USB (4 cổng)</li></ul><p> </p> |  |  |  | Bảo hành 36 tháng, bảo trì định kỳ 02 tháng / 01 lần |  | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2021-05-19 | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2021-05-21
3485 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Bộ nội soi BOSS-1908 cấu hình tối thiểu | BOSS-1908 | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 164160000 | t | Bộ | false | 2021-06-08 | 2021-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy nội soi tai mũi họng là sự kết hợp giữa bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng, camera, các ống soi. Máy nội soi tai mũi họng cho hình&nbsp;ảnh tuyệt hảo với&nbsp;độ phân giải cao, tuổi thọ nguồn LED dài.</span></p> | <p>Camera nội soi&nbsp;&nbsp;</p><p>Nguồn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Monitor&nbsp;&nbsp;</p><p>Dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi mũi 0&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi họng 70&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Xe&nbsp;đẩy&nbsp;&nbsp;</p><p>Pedan chụp&nbsp;ảnh&nbsp;</p> |  | <p>- Camera có 2 cổng kết nối với monitor, máy tính và máy in, tay cầm ccd nhỏ gọn thuận tiện khi sử dụng</p><p>- Nguồn sáng led&nbsp;Tuổi thọ bóng trung bình 50.000h (~ 20- 40 năm sử dụng)</p><p>- Monitor led siêu mỏng 24 inch,&nbsp;Góc nhìn: 178°/178°,&nbsp;Độ phân giải: 1900*1220</p><p>- Dây dẫn sáng với&nbsp;đường kính dài 1m8</p><p>-&nbsp;Ống soi mũi 0&nbsp;độ</p><p>-&nbsp;Ống soi họng 70&nbsp;độ hoặc 90&nbsp;độ</p><p>- Xe&nbsp;đẩy sắt sơn tĩnh&nbsp;điện màu trắng sữa.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-06-08 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-06-08
3486 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống lọc nước RO | Công ty TNHH TMDV Tân Việt Mỹ | RO-300 | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Việt Mỹ | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Việt Mỹ | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1000000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-28 | 2021-12-31 | <p>RO-300</p> <p>Công suất: 300L/giờ</p> | <p>1. Hệ tiền xử lý</p> <p>2. Hệ xử lý nước RO</p> <p>3. Hệ xử lý cuối nguồn</p> |  | <p>1. Hệ tiền xử lý</p> <p>1.1 Bồn chưa nước chưa xử lý<br /> 1.2 Bơm đầu nguồn</p> <p>1.3 Cột lọc đa tầng</p> <p>1.4 cột lọc than</p> <p>1.5 Cột lọc rao đổi ion</p> <p>1.6 Thiết bị lọc thô</p> <p>2. Hệ thống xử lý nước RO</p> <p>2.1 Bơm RO</p> <p>2.2 Màng RO</p> <p>2.3 Các linh kiện&nbsp;</p> <p>3. Hệ xử lý&nbsp;cuối nguồn</p> <p>3.1 Bồn nước RO</p> <p>3.2 Bơm cấp cuối nguồn</p> <p>3.3 Đèn UV</p> <p>3.4 Thiết bị lọc sát khuẩn</p> <p>3.5 Đèn UV trên đường ống hồi nước về bồn nước RO</p> <p>3.6 Lọc sát khuẩn trên đường hồi nước về bồn nước RO</p> |  |  |  | Bảo hành 12 tháng, Bảo trì 3 tháng/ lần |  | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | 2020-10-28 | CÔNG TY TNHH TMDV TÂN VIỆT MỸ | 2020-11-11
3487 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu | CUS-X200G | Canon Medical Systems Corporation | Nhật Bản | Canon Medical Systems Corporation | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thương Tổng Hợp | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 2350000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-18 | 2021-03-18 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">Máy siêu âm Xario</span><sup style="color: rgb(112, 48, 160);">TM </sup><span style="color: rgb(112, 48, 160);">200G là môt hệ thống siêu âm chẩn đoán thiết kế gọn và hiệu suất làm việc cao. Được phát triển sử dụng các công nghệ mới nhất. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">Máy đạt được độ nhạy và chất lượng hình ảnh siêu âm cao nhờ sử dụng công nghệ kỹ thuật số hiện đại trong truyền và nhận tín hiệu(T/R) siêu âm;</span></p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">CẤU HÌNH CHUẨN CỦA HỆ THỐNG</span></p><p><span style="color: rgb(112, 48, 160);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính&nbsp;kèm xe đây Model: CUS-X200G;</span></p><p><span style="color: rgb(112, 48, 160);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Phần mềm tiêu chuẩn đi kèm;</span></p><p>Đầu dò: </p><p><span style="color: rgb(112, 48, 160);">+&nbsp;&nbsp;01 Đầu dò đa tần Convex thăm khám ổ bụng, tổng quát toàn thân&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(112, 48, 160);">+&nbsp;&nbsp;01 Đầu dò đa tần Linear thăm khám mạch, tuyến giáp, vùng nông, các bộ phận nhỏ...</span></p><p><span style="color: rgb(112, 48, 160);">+ 01 Đầu dò đa tần Sector thăm khám tim</span></p><p><span style="color: rgb(112, 48, 160);">+&nbsp;&nbsp;01 Bộ sách HDSD;</span></p><p><span style="color: rgb(112, 48, 160);">+&nbsp;01 Bộ phụ kiện kèm theo;</span></p> |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">Máy siêu âm Xario</span><sup style="color: rgb(112, 48, 160);">TM </sup><span style="color: rgb(112, 48, 160);">200G là môt hệ thống siêu âm chẩn đoán thiết kế gọn và hiệu suất làm việc cao. Được phát triển sử dụng các công nghệ mới nhất. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">Máy đạt được độ nhậy và chất lượng hình ảnh siêu âm cao nhờ sử dụng công nghệ kỹ thuật số hiện đại trong truyền và nhận tín hiệu(T/R) siêu âm;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">Ứng dụng các thuật toán cao cấp chạy trên thiết kế mạch điện tử, tích hợp bán dẫn mới nhất và công nghệ dán bề mặt.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">Máy thiết kế hỗ trợ đầy đủ các ứng dụng và sử dụng siêu âm tổng quát hoặc chuyên khoa tùy thuộc vào các phần mềm ứng dụng. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">Máy được trang bị màn hình phân giải cao LCD 21,5-inch, DVD/CD, chức năng ảnh siêu âm Wideview, Pricision Imaging, ApiPureTM và các phầm mềm ứng dụng tiêu chuẩn. Máy cho ảnh siêu âm mode 2D/3D/4D(Theo đầu dò và phần mềm). </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(112, 48, 160);">Tính năng QuickScan tối ưu hóa chất lượng hình ảnh B-mode hoặc phổ Doppler dạng sóng với một thao tác; Tính năng QuickStart để tối ưu hóa thông số siêu âm cần thiết với một phím bấm cho chất lượng hình ảnh tối ưu nhất; Tích hợp pin dự phòng đi kèm, thời gian khởi động nhanh 2 giây(from standby);</span></p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thương Tổng Hợp | 2021-01-14 | Công ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thương Tổng Hợp | 2021-01-18
3488 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 50 lít | SA-300VF | Sturdy Industrial Co., Ltd. | Đài Loan | Sturdy Industrial Co., Ltd. | Đài Loan | ["2021"] | Công ty TNHH TPMED | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 150000000 | t | Cái | true | 2021-05-20 | 2021-12-31 | <h1>Tính năng:</h1><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ hẹn giờ thời gian tiệt trùng </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điều khiển áp suất cơ học</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo vệ quá áp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo vệ quá nhiệt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khóa cửa tự động áp suất</p><p>Nút dừng khẩn cấp</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Giỏ đựng dụng cụ tiệt trùng bằng thép không gỉ #304</p><p>01 Sách hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>Dung tích buồng: 50 lít</p><p>Kích thước buồng/ mm: 300 (đường kính) x 710 (độ sâu)</p><p>Kích thước tổng thể/mm: &nbsp;600 x 1090 x 450 (rộng x cao x ngang)</p><p>Điện áp: 230 V </p><p>Công suất tiêu thụ: 13A / 3100W</p><p>Bộ gia nhiệt: 2300W</p><p>Bộ gia nhiệt sấy khô: 800W </p><p>Tổng trọng lượng: 72 kg</p><p>Hệ thống châm nước: bằng tay</p><p>Nguồn nước tiêu thụ/ chu kỳ: 800-1000 cc</p><p>Nhiệt độ tiệt trùng: 118<sup>0</sup>C ~134<sup>0</sup>C</p><p>Chỉ báo nhiệt độ: Đồng hồ</p><p>Chỉ báo áp suất: Đồng hồ</p><p>Chỉ báo tiến độ (bar hoặc đèn sáng): Có</p><p>Chỉ báo nguồn: Có</p><p>Khóa cửa tự động áp suất: Có</p><p>Chỉ báo lỗi: Có</p><p>Thời gian tiệt trùng: 0~60 phút</p><p>Thời gian sấy khô: 0~60 phút</p> | [5 empty] | Công ty TNHH TPMED | 2021-05-20 | Công ty TNHH TPMED | 2021-05-20
3489 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi thanh quản | Bộ đặt nội khí quản có camera kèm 3 lưỡi | AWS-S200 | Galemed Corporation | Đài Loan | HOYA Corporation | Đài Loan |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 370000000 | t | Bộ | false | 2021-05-29 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Bộ đặt nội khí quản có camera, cấu hình bao gồm:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51); background-color: rgb(239, 239, 239);">- Máy chính kèm màn hình m</span><strong>àu CCD 2.4 inch</strong></p><p><strong>-&nbsp;&nbsp;Lưỡi đặt nội khí quản cho người lớn</strong></p><p><strong>-&nbsp;Lưỡi đặt nội khí quản cho người lớn ngoại cỡ</strong></p><p><strong>-&nbsp;&nbsp;Lưỡi đặt nội khí quản cho trẻ em</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51); background-color: rgb(239, 239, 239);">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng</span></p> | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Bộ đặt nội khí quản có camera, cấu hình bao gồm:</span></p><p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 26, 51);">- Máy chính kèm màn hình m</span><strong>àu CCD 2.4 inch:</strong><strong style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 26, 51);"> </strong><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 26, 51);">01 chiếc</span></p><p><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Lưỡi đặt nội khí quản cho người lớn</strong></p><p><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Lưỡi đặt nội khí quản cho người lớn ngoại cỡ</strong></p><p><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 lưỡi đặt nội khí quản cho trẻ em</strong></p><p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 26, 51);">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-05-29 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-05-29
3490 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV085R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 12866500 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh tự giữ Adson (Baby) , 3x4 răng hơi nhọn, dài 140mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p><span style="background-color: rgba(230, 247, 255, 0.533);">Banh phẫu thuật</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3491 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống số hóa X quang | Hệ thống số hóa hình ảnh X-quang | Vita Flex CR System | Rayco (Shanghai) Medical Products Company Limited | Trung Quốc | Carestream Health, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 700000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-26 | 2021-12-31 | <p><strong>Thông tin chung về thiết bị:</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hệ thống số hóa hình ảnh X-quang </strong></p><p><strong>- Chủng loại: Vita Flex CR System</strong></p><p><strong>- Hãng CSH: Carestream Health- Mỹ</strong></p><p><strong>- Hãng sản xuất: Rayco (Shanghai)- Trung Quốc</strong></p><p><br></p><p><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify">- Hệ thống Carestream Vita Flex CR được thiết kế dành cho bệnh viện hoặc trạm y tế có quy mô vừa và nhỏ.</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống xử lý hình ảnh X-Quang số hóa này sẽ cung cấp những hình ảnh kỹ thuật số với chất lượng cao giúp tăng hiệu suất công việc và cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân</p><p>- Thiết kế nhò gọn giúp cho hệ thống này đặc biệt phù hợp với nhưng không gian hạn chế.&nbsp;</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | 2021-03-26 | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | 2021-05-20
3492 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Bộ nội soi BOSS-1908 cấu hình phổ thông | BOSS-1908 | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 182160000 | t | Bộ | false | 2021-06-08 | 2021-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy nội soi tai mũi họng là sự kết hợp giữa bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng, camera, các ống soi. Máy nội soi tai mũi họng cho hình&nbsp;ảnh tuyệt hảo với&nbsp;độ phân giải cao, tuổi thọ nguồn LED dài.</span></p> | <p>Camera nội soi&nbsp;&nbsp;</p><p>Nguồn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Monitor&nbsp;&nbsp;</p><p>Dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi mũi 0&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi họng 70&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Xe&nbsp;đẩy&nbsp;&nbsp;</p><p>Pedan chụp&nbsp;ảnh&nbsp;</p><p>Gá đỡ ccd và ống soi&nbsp;</p><p>Card hình ảnh FHD</p><p>Phần mềm nội soi</p><p>Bộ khử khuẩn 6 ống soi</p><p>Bộ chia cổng HDMI</p> |  | <p>- Camera có 2 cổng kết nối với monitor, máy tính và máy in, tay cầm ccd nhỏ gọn thuận tiện khi sử dụng</p><p>- Nguồn sáng led&nbsp;Tuổi thọ bóng trung bình 50.000h (~ 20- 40 năm sử dụng)</p><p>- Monitor led siêu mỏng 24 inch,&nbsp;Góc nhìn: 178°/178°,&nbsp;Độ phân giải: 1900*1220</p><p>- Dây dẫn sáng với&nbsp;đường kính dài 1m8</p><p>-&nbsp;Ống soi mũi 0&nbsp;độ</p><p>-&nbsp;Ống soi họng 70&nbsp;độ hoặc 90&nbsp;độ</p><p>- Xe&nbsp;đẩy sắt sơn tĩnh&nbsp;điện màu trắng sữa.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-06-08 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-06-08
3493 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm máu lắng | Máy đo tốc độ máu lắng tự động 20 lỗ Mix-rate X20 | MIX-RATE X20 | ELITechGroup B.V. | Hà Lan | ELITechGroup B.V. | Hà Lan | ["2021","2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 198000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-07 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống phân tích: 1.28 ml máu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số kênh đo: 20 kênh đo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng nạp mẫu: 20 mẫu một lần</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu nạp: ngẫu nhiên hoặc theo mẻ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết quả:&nbsp;Westergren mm/h (sử dụng phương pháp nội suy)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo: hồng ngoại</p> | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính tích hợp máy in và đầu đọc mã vạch: 01 máy</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống máu lắng: 01 hộp.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p> </p> |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất lượng máy: mới 100%</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cấp: 100 - 240V/47-63Hz, nguồn đầu ra 12VDC, 3.5A</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động:</p><p> o&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ vận hành: 15 - 32<sup>0</sup>C</p><p> o&nbsp;&nbsp;Độ ẩm: 45 - 85%</p><p> </p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống phân tích: 1.28 ml máu</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số kênh đo: 20 kênh đo</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng nạp mẫu: 20 mẫu một lần</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết quả:&nbsp;Westergren mm/h (sử dụng phương pháp nội suy)</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo: hồng ngoại</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-05-07 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-07-10
3494 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Máy in phim X-quang | Máy in phim khô Laser X-quang Trimax | Trimax TX55 | Rayco (Shanghai) Medical Products Company Limited | Trung Quốc | Carestream Health Inc | Mỹ |  | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 85000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-25 | 2021-08-31 | <p class="ql-align-center"><strong style="color: black;">Máy in phim khô Laser Trimax TX55 </strong></p><p class="ql-align-center"><br></p><p><span style="color: black;">- Hãng CSH: Carestream Health- Mỹ</span></p><p><span style="color: black;">- Hãng sản xuất: Rayco (Shanghai)- Trung Quốc</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Máy in phim Trimax TX55 hoạt động linh hoạt và hiệu quả cao, cung cấp hình ảnh in laser khô và khả năng tương thích với đầy đủ các ứng dụng hình ảnh, bao gồm số hóa Chụp X Quang (CR), Chụp X Quang kỹ thuật số (DR), hình ảnh cộng hưởng từ (MRI), chụp cắt lớp vi tính (CT), siêu âm, CR-chụp nhũ ảnh và lĩnh vực nha khoa toàn cảnh kỹ thuật số.</span></p> | <ul><li><strong><em>Công nghệ:</em></strong></li></ul><p><strong>- Quang nhiệt (laser khô)</strong></p><ul><li><em style="color: black;">Chất lượng hình ảnh in laser:</em></li></ul><p><span style="color: black;">- Công nghệ laser tiên tiến.</span></p><p><span style="color: black;">- 508 laser pixels mỗi inch.</span></p><p><span style="color: black;">- 50 micron laser spot spacing.</span></p><p><span style="color: black;">- 14-bit pixel depth architecture.</span></p><ul><li><em style="color: black;">Tốc độ in:</em></li></ul><p><span style="color: black;">- Thời gian in tấm đầu: 100 giây.</span></p><p><span style="color: black;">- lên đến 65 film mỗi giờ: 14 x 17 in. (35 x 43 cm).</span></p><p><span style="color: black;">- lên đến 100 film mỗi giờ: 8 x 10 in. (20 x 25 cm).</span></p> |  | <p><strong>Như file đính kèm</strong></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | 2020-11-25 | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | 2021-05-20
3495 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Đè bụng/ruột | BT762R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1041400 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Đè bụng/ruột Ribbon, dễ uốn, dài 330mm, lưỡi rộng 40mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Đè bụng/ruột</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3496 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS800 một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS800 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2400000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy nén khí tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp: 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
3497 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Bộ nội soi BOSS-1908 cấu hình mở rộng | BOSS-1908 | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 222160000 | t | Bộ | false | 2021-06-08 | 2021-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy nội soi tai mũi họng là sự kết hợp giữa bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng, camera, các ống soi. Máy nội soi tai mũi họng cho hình&nbsp;ảnh tuyệt hảo với&nbsp;độ phân giải cao, tuổi thọ nguồn LED dài.</span></p> | <ul><li>Cấu hình 1:</li></ul><p>Camera nội soi&nbsp;&nbsp;</p><p>Nguồn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Monitor&nbsp;&nbsp;</p><p>Dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi mũi 0&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi họng 70&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Xe&nbsp;đẩy&nbsp;&nbsp;</p><p>Pedan chụp&nbsp;ảnh&nbsp;</p><p>Gá đỡ ccd và ống soi&nbsp;</p><p>Card hình ảnh FHD</p><p>Phần mềm nội soi</p><p>Bộ khử khuẩn 6 ống soi</p><p>Bộ chia cổng HDMI</p><p>Bóng đèn LED nguồn sáng</p><p>Đèn khám đội đầu</p><p>Kính lúp</p><p>Ghế bác sỹ</p><p><strong>Hoặc:</strong></p><ul><li>Cấu hình 2:</li></ul><p>Camera nội soi&nbsp;&nbsp;</p><p>Nguồn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Monitor&nbsp;&nbsp;</p><p>Dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi mũi 0&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi họng 70&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Xe&nbsp;đẩy&nbsp;&nbsp;</p><p>Pedan chụp&nbsp;ảnh&nbsp;</p><p>Gá đỡ ccd và ống soi&nbsp;</p><p>Card hình ảnh FHD</p><p>Phần mềm nội soi</p><p>Bộ khử khuẩn 6 ống soi</p><p>Bộ chia cổng HDMI</p><p>Panh lấy dị vật tai&nbsp;&nbsp;</p><p>Panh lấy dị vật mũi xoang&nbsp;&nbsp;</p><p>Panh hạ họng 3 đầu xoay 360 độ&nbsp;&nbsp;</p><p>Panh sinh thiết lấy tế bào xét nghiệm ung thư&nbsp;</p> |  | <p>- Camera có 2 cổng kết nối với monitor, máy tính và máy in, tay cầm ccd nhỏ gọn thuận tiện khi sử dụng</p><p>- Nguồn sáng led&nbsp;Tuổi thọ bóng trung bình 50.000h (~ 20- 40 năm sử dụng)</p><p>- Monitor led siêu mỏng 24 inch,&nbsp;Góc nhìn: 178°/178°,&nbsp;Độ phân giải: 1900*1220</p><p>- Dây dẫn sáng với&nbsp;đường kính dài 1m8</p><p>-&nbsp;Ống soi mũi 0&nbsp;độ</p><p>-&nbsp;Ống soi họng 70&nbsp;độ hoặc 90&nbsp;độ</p><p>- Xe&nbsp;đẩy sắt sơn tĩnh&nbsp;điện màu trắng sữa.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-06-08 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-06-08
3498 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | HỆ THỐNG PHẨU THUẬT NỘI SOI NIỆU KHOA + 3 BỘ DỤNG CỤ CẦM TAY CƠ BẢN | CYSTOSCOPE - PCNL | Karl Storz SE & Co. KG | Bỉ,Croatia,Đảo Síp,Séc,Đan Mạch,Estonia,Phần Lan,Pháp,Đức,Hy Lạp,Hungary,Ireland,Italy,Latvia,Luxembourg,Malta,Hà Lan,Ba Lan,Bồ Đào Nha,Slovakia,Slovenia,Tây Ban Nha,Thụy Điển | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2020"] | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hải Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 5099955000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-24 | 2021-08-24 | <p>01 Bộ dụng cụ cầm tay soi bàng quang dùng cho phòng mổ</p><p>01 Bộ dụng cụ cầm tay soi bàng quang dùng cho phòng tiểu phẫu</p><p>01 Bộ dụng cụ cầm tay lấy sỏi qua da loại nhỏ</p><p>01 Hộp xử lý hình ảnh nội soi 3D&nbsp;+ Ống soi 3D</p><p>02 Đầu camera</p><p>01 Ống soi cứng</p><p>02 Ống soi mềm</p><p>Các dụng cụ cần thiết khác</p><p>&nbsp;</p> | <p>01 Bộ dụng cụ cầm tay soi bàng quang dùng cho phòng mổ</p><p>01 Bộ dụng cụ cầm tay soi bàng quang dùng cho phòng tiểu phẫu</p><p>01 Bộ dụng cụ cầm tay lấy sỏi qua da loại nhỏ</p><p>01 Hộp xử lý hình ảnh nội soi 3D&nbsp;+ Ống soi 3D</p><p>02 Đầu camera</p><p>01 Ống soi cứng</p><p>02 Ống soi mềm</p><p>Các dụng cụ cần thiết khác</p><p>&nbsp;</p> |  | <p>01 Bộ dụng cụ cầm tay soi bàng quang dùng cho phòng mổ</p><p>01 Bộ dụng cụ cầm tay soi bàng quang dùng cho phòng tiểu phẫu</p><p>01 Bộ dụng cụ cầm tay lấy sỏi qua da loại nhỏ</p><p>01 Hộp xử lý hình ảnh nội soi 3D&nbsp;+ Ống soi 3D</p><p>02 Đầu camera</p><p>01 Ống soi cứng</p><p>02 Ống soi mềm</p><p>Các dụng cụ cần thiết khác</p><p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hải Khoa | 2021-05-06 | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hải Khoa | 2021-06-24
3499 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung nôi cho trẻ khuyết tật | PN-KN.1 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 5821200 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>Khung nôi cho trẻ khuyết tật&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | <p>- Khung sườn inox&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT : 135x64x114cm (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT chỗ nằm : 135x64x60cm (+/- sai số 5%)</p> |  | <p>Khung nôi cho trẻ khuyết tật&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Khung sườn inox&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT : 135x64x114cm (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT chỗ nằm : 135x64x60cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Nệm mouse bọc simily dày 5cm, có 4 bánh xe có khóa.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
3500 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI NHI | HOPKINS | Karl Storz SE & Co. KG | Đức,Mexico,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 2600000000 | t | Bộ | true | 2020-11-19 | 2021-01-31 | <p>Bộ Dụng cụ phẫu thuật nội soi ngoại nhi cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và trẻ vừa</p> | <p>Bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi ổ bụng nhi khoa, sử dụng ống soi 30° và 0° cỡ 3.3 mm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, ống soi 30° cỡ 5 mm dùng cho trẻ vừa</p> |  | <p>Bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi ổ bụng nhi khoa, sử dụng ống soi 30° và 0° cỡ 3.3 mm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, ống soi 30° cỡ 5 mm dùng cho trẻ vừa</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-19 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-19
3501 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | HỆ THỐNG NỘI SOI MỔ TIẾP KHẨU TÚI LỆ MŨI | TELE PACK X LED | Karl Storz SE & Co. KG | Séc,Estonia,Đức,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 2700000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-30 | 2021-02-28 | <p>Hệ thống nội soi dùng kiểm tra tuyến lệ và dụng cụ kèm theo</p> | <p>Máy nội soi video TELE PACK X LED</p><p>Đầu camera 1 chíp TELECAM, PAL</p><p>Dây dẫn sáng bằng sợi quang, 230cm, đường kính2.5mm</p><p>Ống soi cỡ nhỏ góc soi thẳng 0°</p><p>Vỏ ngoài thăm khám 1.0 mm</p><p>Khay kim loại, 275 x 178 x 35 mm</p><p>Ống soi quang học HOPKINS® 30°, 4 mm, 18 cm</p><p>Ống soi quang học HOPKINS® 0°, 4 mm, 18 cm</p><p>Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa, 532x254x165mm</p><p>Dầu bôi trơn dụng cụ, 50 ml</p><p>Mỡ bôi trơn cho van khóa</p> |  | <p>Máy nội soi tích hợp modun xử lí hình ảnh và nguồn sáng led, màn hình LCD 15” với công nghệ đèn nền LED</p><p>Đầu camera , ngâm được, tiệt trùng được bằng khí gas, nút bấm có thể lập trình được</p><p>Ống soi thị kính từ xa</p><p>Dây dẫn sáng bằng sợi quang kích thước nhỏ, phù hợp với ống soi</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30
3502 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 8 thông số | Monitor đa thông số có điểm cảnh báo sớm EWS | B125 | Critikon de Mexico S. de R.L. de C.V | Mexico | GE Medical Systems Information Technologies Inc. | Mỹ |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối |  | Nhóm null |  |  | 700000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-29 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-04-29 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-04-29
3503 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Bộ nội soi BOSS-1908 cấu hình đầy đủ | BOSS-1908 | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Bosscom | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 262160000 | t | Bộ | false | 2021-06-08 | 2021-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy nội soi tai mũi họng là sự kết hợp giữa bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng, camera, các ống soi. Máy nội soi tai mũi họng cho hình&nbsp;ảnh tuyệt hảo với&nbsp;độ phân giải cao, tuổi thọ nguồn LED dài.</span></p> | <p>Camera nội soi&nbsp;&nbsp;</p><p>Nguồn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Monitor&nbsp;&nbsp;</p><p>Dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi mũi 0&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Ống soi họng 70&nbsp;độ 4mm&nbsp;&nbsp;</p><p>Xe&nbsp;đẩy&nbsp;&nbsp;</p><p>Pedan chụp&nbsp;ảnh&nbsp;</p><p>Gá đỡ ccd và ống soi&nbsp;</p><p>Card hình ảnh FHD</p><p>Phần mềm nội soi</p><p>Bộ khử khuẩn 6 ống soi</p><p>Bộ chia cổng HDMI</p><p>Bóng đèn LED nguồn sáng</p><p>Đèn khám đội đầu</p><p>Kính lúp</p><p>Ghế bác sỹ</p><p>Panh lấy dị vật tai&nbsp;&nbsp;</p><p>Panh lấy dị vật mũi xoang&nbsp;&nbsp;</p><p>Panh hạ họng 3 đầu xoay 360 độ&nbsp;&nbsp;</p><p>Panh sinh thiết lấy tế bào xét nghiệm ung thư&nbsp;</p> |  | <p>- Camera có 2 cổng kết nối với monitor, máy tính và máy in, tay cầm ccd nhỏ gọn thuận tiện khi sử dụng</p><p>- Nguồn sáng led&nbsp;Tuổi thọ bóng trung bình 50.000h (~ 20- 40 năm sử dụng)</p><p>- Monitor led siêu mỏng 24 inch,&nbsp;Góc nhìn: 178°/178°,&nbsp;Độ phân giải: 1900*1220</p><p>- Dây dẫn sáng với&nbsp;đường kính dài 1m8</p><p>-&nbsp;Ống soi mũi 0&nbsp;độ</p><p>-&nbsp;Ống soi họng 70&nbsp;độ hoặc 90&nbsp;độ</p><p>- Xe&nbsp;đẩy sắt sơn tĩnh&nbsp;điện màu trắng sữa.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-06-08 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Công nghệ Bosscom | 2021-06-08
3504 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Nhiệt kế | Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán Famed | FT100A | Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd | Trung Quốc | Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần H.H.A | Trung Quốc | Nhóm 3 |  |  | 945000 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2023-04-13 | <p>Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán Famed</p> | <p>Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán Famed</p> |  | <p>model: FT100A</p> | <p>Bảo hành: 2 năm</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần H.H.A | 2021-04-13 | Công ty Cổ phần H.H.A | 2021-06-24
3505 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV010R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3283000 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh tự giữ ALM, 4x4 răng, hơi nhọn, dài 70mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3506 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy phân tích miễn dịch | SGT-i16 | Sugentech Inc. | Hàn Quốc | Sugentech Inc. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 105000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2022-12-31 | <p><strong style="color: black;">MÁY PHÂN TÍCH MIỄN DỊCH </strong></p><p><span style="color: black;">* Thương hiệu: INCLIX</span><sup style="color: black;">TM</sup></p><p><span style="color: black;">* Model: SGT-i16</span></p><p><span style="color: black;">* Hãng sản xuất: Sugentech, INC.</span></p><p><span style="color: black;">* Nước sản xuất: Hàn Quốc</span></p><p><span style="color: black;">* Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2020 trở về sau</span></p><p><span style="color: black;">* Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE</span></p> | <p><strong style="color: black;">Cấu hình cung cấp:</strong></p><p><span style="color: black;">1. Máy chính (1 cái) </span></p><p><span style="color: black;">2.&nbsp;Máy in gắn bên trong máy chính (kèm 01 cuộn giấy in)</span></p><p><span style="color: black;"> 3. Sách hướng dẫn sử dụng (1 bản)</span></p><p><span style="color: black;">4. Bút chạm (1 cái)</span></p><p><span style="color: black;">5.&nbsp;Bộ chuyển đổi nguồm AC/DC (Trung Quốc) (1 bộ)</span></p><p><span style="color: black;">6. Dây nguồn (1 sợi)</span></p><p><span style="color: black;">7. Bộ calib tham chiếu (1 bộ) </span></p><p><span style="color: black;">8. Hộp test HbA1C (25 test/hộp) (1 hộp)</span></p><p><br></p><p><strong style="color: black;">Vật tư tặng kèm (mua tại Việt Nam):</strong></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cây bút lấy máu </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 hộp kim lấy máu (100 kim) </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cây pipette cố định 100µl</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 hộp Capillary tube </span></p> |  | <p><strong style="color: black;">* Các thông số có thể chạy trên máy: CRP, hs-CRP, Dual CRP (CRP + hs - CRP), PCT, Troponin I, HbA1C</strong></p><p><strong style="color: black;">Đặc điểm kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INCLIX là một máy phân tích cung cấp các kiểm tra chăm sóc tại chỗ (POCT) tại các cơ sở chăm sóc bệnh nhân hoặc các phòng thí nghiệm lâm sàng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tạo điều kiện tự động phát hiện các chỉ số đánh giá sinh học khác nhau bệnh tim mạch, bệnh truyền nhiễm, ung thư, tiểu đường, dị ứng… với độ chính xác và độ nhạy cao. .</p><p><br></p><p>-<span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy phân tích INCLIX™ là một thiết bị nhỏ gọn, dễ sử dụng và hiệu quả về chi phí</span></p><p><br></p><p>-<span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm thân thiện người dùng cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu hiệu quả. Kết quả kiểm tra có thể là in ra bằng cách sử dụng máy in nhiệt gắn trong hoặc máy in mạng cục bộ.</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dữ liệu đo lường có thể được chuyển sang máy tính từ xa hoặc tải xuống USB Flash</span></p> | <p>Bảo hành, sửa chữa</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-25 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-30
3507 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động | HumanClot Pro | HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH | Đức | HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH | Đức |  | Công ty TNHH Vạn Niên | Đức | Nhóm null |  |  | 1250000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-22 | 2021-12-22 | <p>Máy xét nghiệm đông máu tự động</p> | <p>01 Máy chính</p><p>01 Bộ phụ kiện đi kèm</p><p>01 Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p><strong><u>Đặc tính kỹ thuật:</u></strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiệu năng cao</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vận hành độc lập</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiết kiệm chi phí</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đáng tin cậy</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện trực quan</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất chạy PT: Lên đến 100 test/giờ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất chạy đa xét nghiệm: Lên đến 58 test/giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số vị trí phản ứng (vòng cuvet):&nbsp;32</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích phản ứng: 150 –300 µl</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số vị trí hóa chất (3 vị trí khuấy x 15 ml, 12 vị trí x 5ml): 15</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số vị trí Mẫu/Mẫu khẩn cấp: 22+3</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số vị trí kiểm chuẩn: 8</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trộn mẫu: Có</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đọc mã vạch mẫu: Có</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẻ cuvet thông minh: Có</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện&nbsp;LAN, USB, RS232, thẻ thông minh</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vạn Niên | 2020-12-22 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-06-08
3508 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, hóa chất chuyên dụng | Tủ đựng vắc xin chuyên dụng 80 lít | HBC-80 | Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd | Trung Quốc | Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 42500000 | t | Chiếc | true | 2021-04-23 | 2021-07-23 | <p><strong>Tủ bảo quản vắc xin, thuốc, sinh phẩm 80 lít (2 ÷ 8</strong><sup><strong>o</strong></sup><strong>C) </strong></p><p><strong>Model: HBC-80</strong></p><p>Hãng sản xuất: Haier Biomedical Co., Ltd (đạt tiêu chuẩn WHO, GPM, ISO, CE...)</p><p>Lắp ráp tại: Trung Quốc</p><p><strong><em><u>Tính năng:</u></em></strong></p><p><em>- Đạt hệ thống quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9001:2015/GB/T 19001-2016</em></p><p><em>- Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế: Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016</em></p><p><em>- Đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường GB / T24001-2001/ ISO14001:2015</em></p><p><em>- Đạt tiêu chuẩn về điện áp thấp theo tiêu chuẩn: 2014/30/EU, kiểm tra theo tiêu chuẩn EN 61326-1:2013</em></p><p>- Tủ lạnh dược phẩm phù hợp cho việc bảo quản vắc xin, sinh phẩm, chất chuẩn, chất đối chiếu trong kho dược, công ty dược phẩm, bệnh viên, trung tâm ý tế dự phòng và các viện nghiên cứu</p> | <p>- Hệ thống làm lạnh:</p><p>&nbsp;+ Thiết kế tối ưu hóa hệ thống làm lạnh</p><p>&nbsp;+ Cấu trúc tủ được thiết kế đặc biệt để duy trì 2°Cđến 8°C trong hơn 30 giờ ở môi trường xung quanh 43°C</p><p>&nbsp;+ Lớp cách nhiệt dạng bọt xốp mật độ cao không chứa CFC</p><p>&nbsp;+ Đáp ứng các tiêu chuẩn của WHO/UNICEF/PQS&nbsp;trong bảo quản thuốc, vắc xin (Cấp A)</p><p>&nbsp;+ Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh rộng, từ 5°C - 43°C</p><p>- Điều khiển nhiệt độ:</p><p>+ Hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số năng lượng mặt trời</p><p>+ Dải nhiệt độ điều khiển bên trong: 2°C- 8°C</p><p>- Thiết kế gọn nhẹ:</p><p>+ Có khóa cửa ngoài đảm bảo an toàn bảo quản</p><p>+ Đèn báo cho biết máy nén đang bật hay trạng thái không hoạt động.</p><p>+ Hoạt động trong dải điện áp rộng, 172 ~ 264 V</p><p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>- Kiểu tủ nằm ngang</p><p>- Nhiệt độ môi trường làm việc: từ 5° C đến 43° C</p><p>- Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp</p><p>- Chế độ rã Đông: tự động</p><p>- Môi chất làm lạnh: không chứa CFC</p><p>- Độ ồn: &lt; 40 dB (A)</p><p>- Dải nhiệt độ bảo quản: 2 – 8°C</p><p>- Bộ điều khiển vi xử lý</p><p>- Dung tích chứa vắc xin: 61 lít</p><p>- Dung tích tủ: 80 lít</p><p>- Màn hình hiển thị nhiệt độ LED, năng lượng mặt trời</p><p>- Kích thước bên trong: W x D x H mm: 500 x&nbsp;366 x 560</p><p>Kích thước bên ngoài: W x D x H mm: 788 x 717 x 872</p><p>- Trọng lượng tủ: 85 kg</p><p>- Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz</p><p>- Công suất: 110 W</p><p>- Cảnh báo: Nhiệt độ cao/thấp, lỗi sensor</p><p>- Phụ kiện: 2 giỏ</p><p><strong><em><u>Cung cấp bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Máy chính</p><p>- Phụ kiện tiêu chuẩn</p><p>- Tài liệu HDSD</p> |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>- Kiểu tủ nằm ngang</p><p>- Nhiệt độ môi trường làm việc: từ 5° C đến 43° C</p><p>- Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp</p><p>- Chế độ rã Đông: tự động</p><p>- Môi chất làm lạnh: không chứa CFC</p><p>- Độ ồn: &lt; 40 dB (A)</p><p>- Dải nhiệt độ bảo quản: 2 – 8°C</p><p>- Bộ điều khiển vi xử lý</p><p>- Dung tích chứa vắc xin: 61 lít</p><p>- Dung tích tủ: 80 lít</p><p>- Màn hình hiển thị nhiệt độ LED, năng lượng mặt trời</p><p>- Kích thước bên trong: W x D x H mm: 500 x&nbsp;366 x 560</p><p>Kích thước bên ngoài: W x D x H mm: 788 x 717 x 872</p><p>- Trọng lượng tủ: 85 kg</p><p>- Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz</p><p>- Công suất: 110 W</p><p>- Cảnh báo: Nhiệt độ cao/thấp, lỗi sensor</p><p>- Phụ kiện: 2 giỏ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-04-23 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-05-29
3509 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | FB466R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 10330000 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey Atraumata, gập góc&nbsp;60°, ngàm có răng De Bakey, dài 180mm, ngàm dài 77mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3510 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm điện giải | BioCare BIOLYTE 2000 Electrolyte Analyzer | Biolyte 2000 | BioCare Corporation | Đài Loan | BioCare Corporation | Đài Loan |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 6 |  |  | 120000000 | t | Bộ | true | 2021-01-14 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>MÁY XÉT NGHIỆM ĐIỆN GIẢI 3 THÔNG SỐ</strong></p><p class="ql-align-justify">Model: Biolyte 2000</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: Biocare Corporation</p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ: Đài Loan</p><p class="ql-align-justify">Tiêu chuẩn chất lượng: ISO</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 máy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ bao gồm:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực Na+: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực K+: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực Cl-: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực tham chiếu: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ hóa chất chạy máy ban đầu: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">§ Reagent Pack: 01 hộp</p><p class="ql-align-justify">§ Cleaning solution: 01 lọ</p><p class="ql-align-justify">§ Conditioning Na solution: 01 lọ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in nhiệt: 02 cuộn&nbsp;</p><p><br></p> |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể lựa chọn 3 thông số Na, K, Cl hoặc Na, K, Li</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần, dịch não tủy</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích: 150 µl cho máu, 150 µl cho nước tiểu (pha loãng 3 lần)</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiệu chuẩn tự động hoặc theo yêu cầu</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ: tối đa 73 test/giờ, thời gian phân tích khoảng 49 giây</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy Biolyte 2000 sử dụng Air Detector để phát hiện khí trong đường ống</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy Biolyte 2000 có màn hình LCD, kích thước 148 x 30.3 mm để hiển thị kết quả</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khả năng chọn khoảng thời gian hiệu chuẩn tự động. Người vận hành có thể chọn khoảng thời gian từ 1-4 giờ.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng nhiễm chéo mẫu - mẫu: nhỏ hơn 1%</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-14 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-07-10
3511 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ chấn thương chỉnh hình | Bàn Mổ Chấn Thương Chỉnh Hình Chi Dưới | OT80.20 | Inspital Medikal Teknoloji A.Ş. | Thổ Nhĩ Kỳ | Inspital Medikal Teknoloji A.Ş. | Thổ Nhĩ Kỳ |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 4 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-02 | 2021-03-31 | <p>BÀN MỔ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH CHI DƯỚI</p><p><em>Model:</em> OT80.20</p><p><em>Hãng sản xuất:</em> INSPITAL</p><p><em>Nước sản xuất:</em> Thổ Nhĩ Kỳ</p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân Bàn Mổ chính: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đỡ đầu: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đỡ chân chẻ đôi: 1 bộ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đỡ cánh tay: 2 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển cầm tay: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung chắn gây mê: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đai giữ bệnh nhân: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cọc truyền dịch: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ chỉnh hình chi dưới: 1 bộ</p> |  | <p><strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p>Các chuyển động điều khiển bằng điện:</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng hạ bàn mổ</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh đỡ lưng</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dốc đầu - chân</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dốc chân - đầu</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng trái – phải</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trượt</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khóa trung tâm</p><p>Các chuyển động điều khiển bằng cơ:</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh đỡ đầu</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh đỡ chân</p><p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rộng x&nbsp;Dài: 550x2100 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cao (Lớn nhất): 1090 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cao (Nhỏ nhất): 660 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ dày nệm: 70 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trượt: 300 mm</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng trái – phải: +20°/- 20°</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh tấm đỡ lưng: +80°/- 45°</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dốc đầu - chân: +30°</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-02 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-02
3512 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | MÁY ĐIỆN TIM 6 KÊNH | BTL-08 SD6 | BTL Industries Limited | Bulgaria | BTL Industries Limited | Anh | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | Bulgaria | Nhóm 3 |  |  | 77000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY ĐIỆN TIM 06 KÊNH</strong></p><p><strong>Model: BTL – 08 SD6 </strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: BTL Industries Ltd</strong></p><p><strong>Xuất xứ: EU – Bulgaria</strong></p> | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấu hình bao gồm: </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 dây</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nối bệnh nhân 10 điện cực: 01dây</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực chi: 04 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực ngực: 06 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cuộn giấy in nhiệt 58 mm: 01 cuộn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel điện tim 300 ml: 01chai</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Phần mềm kết nối máy tính: 01 bộ</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng nhanh bằng tiếng Việt</p><p><br></p> |  | <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy điện tim 06 kênh, in tối đa 06 kênh đồng thời</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In kết quả 12 chuyển đạo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết hợp bàn phím số và bàn phím chức năng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ 6 ký lục ECG (những đoạn 10 giây)/++</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể cài đặt chương trình theo người dùng: 6 chương trình</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ tự động truyền dẫn đồng bộ và theo thời gian thực</p><p><br></p><p>(CHI TIẾT NHƯ FILE THÔNG SỐ ĐÍNH KÈM.....)</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-06-18 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-06-18
3513 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy đo đường huyết | Quo Lab | Quo Lab Analyzer System | EKF Diagnostic GmbH | Đức | EKF Diagnostic GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Lực | Đức | Nhóm 3 |  |  | 55000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>Máy phân tích HbA1C</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Lực | 2020-11-12 | Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Lực | 2020-12-31
3514 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung bằng khí nén | Máy khí dung Cami | MIKO | CA-MI S.R.L. | Italy | CA-MI S.R.L. | Italy | ["2020"] | Công ty Cổ phần H.H.A | Italy | Nhóm null |  |  | 1190000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p>Máy khí dung Cami, model: MIKO</p> | <p>Máy khí dung Cami, model: MIKO gồm:</p><ol><li>Thân máy.</li><li>Cốc thuốc.</li><li>Mặt nạ.</li><li>Ống dẫn khí.</li><li>Miếng lọc khí.</li><li>Phụ kiện xông họng.</li><li>Phụ kiện xông mũi</li></ol> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: AC230V-50Hz. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất vận hành: 220 kpa.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu lượng khí max: 4,8 lít/phút.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ: 0,35 ml/phút.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích bầu xông: 6 ml.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính hạt trung bình: 2.44 µm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn: ≤ 56 dBA.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 1.45 kg.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước máy: 148x114x171 mm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian bảo hành: 03 năm.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần H.H.A | 2021-06-24 | Công ty Cổ phần H.H.A | 2021-06-24
3515 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Đẩu rửa hút I/A - Irrigating Aspirating Probe | AAT 7382A; AAT 7383A, AAT 7384A, AAT 7385A, AAT 7386A, AAT 7394, AAT 7395 | Appasamy Associates Private Limited | Ấn Độ | Appasamy Associates Private Limited | Ấn Độ |  | Công Ty TNHH TATAVN | Ấn Độ | Nhóm null |  |  | 6000000 | t | Cái | false | 2021-06-08 | 2021-12-31 | <p>ĐẦU RỬA HÚT DÙNG TRONG PHẪU THUẬT NHÃN KHOA</p> | <p>ĐẦU RỬA HÚT DÙNG TRONG PHẪU THUẬT NHÃN KHOA</p><p>CHẤT LIỆU: TITAN</p> | [7 empty] | Công Ty TNHH TATAVN | 2021-06-08 | Công Ty TNHH TATAVN | 2021-06-08
3516 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Giường hồi sức điều khiển điện | HL-SK-154 | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. | Hàn Quốc | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 260278000 | t | Bộ | true | 2020-12-01 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: HL-SK-154</p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng SX: Hanlim Medical Equipment Co.,Ltd.-Hàn Quốc</p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước SX: Hàn Quốc</p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hàng mới 100%</p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE</p><p class="ql-align-justify"><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Giường chính: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm:</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Bảng đầu, chân giường: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Nệm: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Cây treo dịch truyền: 01 cây</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Bàn ăn: 01 cái</p><p>+&nbsp;Pin dự phòng: 01 bộ</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-05-29
3517 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Băng ca y tế (Inox 304) | PN95.2 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 13970000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>Băng ca y tế (Inox 304)&nbsp;&nbsp;</p> | <p>- Chất liệu : inox&nbsp;304&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Kích thước : 190x62x75cm&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;Nệm mouse bọc simily&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Có 4 bánh xe có khoá&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Có 1 ngăn lưới nhỏ để đựng đồ .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p>Băng ca y tế (Inox 304)&nbsp;&nbsp;</p><p>- Chất liệu : inox&nbsp;304&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Kích thước : 190x62x75cm&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;Nệm mouse bọc simily&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Có 4 bánh xe có khoá&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Có 1 ngăn lưới nhỏ để đựng đồ .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
3518 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường hồi sức cấp cứu bệnh nhân người lớn điều khiển điện | 9LI5 | Favero Health Projects Spa | Italy | Favero Health Projects Spa | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | Italy | Nhóm 3 |  |  | 90124000 | f | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <p><strong>Giường hồi sức cấp cứu bệnh nhân người lớn điều khiển điện Hãng sản xuất: </strong>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</p> <p><strong>Xuất xứ:</strong> ITALY</p> <p><strong>Model: </strong>9LI5;</p> <p><strong>Thông số kỹ thuật: </strong></p> <p>-Hệ thống điều khiển chiều cao: trục quay</p> <p>-Kích thước đệm: 1930 x 850 x 200 mm</p> <p>-Kích thước mặt giường: 1980 x 880 mm</p> <p>-Kích thước toàn bộ giường: 2200 x 990 mm</p> <p>-Độ cao thanh chắn: 420 mm</p> <p>-Chiều cao mặt giường tính từ sàn: từ 360 -&gt; 795 mm</p> <p>-Trọng lượng: 120kg</p> <p>-Tải trọng: 250 kg -&gt; 310 kg</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | 2020-12-31
3519 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | đầu tip phaco (Phaco tip) | AAT 7477, AAT 7477A, AAT 7477B | Appasamy Associates Private Limited | Ấn Độ | Appasamy Associates Private Limited | Ấn Độ |  | Công Ty TNHH TATAVN | Ấn Độ | Nhóm null |  |  | 3200000 | t | Cái | false | 2021-06-08 | 2021-12-31 | <p>đầu tip phaco (Phaco tip)</p> | <p>đầu tip phaco (Phaco tip) dùng trong phẫu thuật nhãn khoa</p><p>chất liệu: TITAN</p> | [7 empty] | Công Ty TNHH TATAVN | 2021-06-08 | Công Ty TNHH TATAVN | 2021-06-08
3520 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | FB467R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 10330000 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu không chấn thương Leland-Jones Atraumata, gập góc&nbsp;30°, ngàm có răng De Bakey, dài 190mm, ngàm dài 77mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3521 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ | EMALED 500/500 | Ema-Led GmbH | Đức | Ema-Led GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Đức | Nhóm 3 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-29 | 2022-04-29 | <p><strong>ĐÈN MỔ TREO TRẦN 2 NHÁNH</strong></p><p><strong>Model: EMALED 500/500</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: EMALED</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: ĐỨC</strong></p><p><br></p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;Ðầu đèn chính: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Cánh tay: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Bộ điều khiển: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Bộ nguồn: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Mặt bích: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Tay nắm tiệt trùng: 01 bộ</span></p> |  | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoàn màu tự nhiên cho chất lượng ánh sáng tối ưu</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đèn ít tỏa nhiệt</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không có bộ phận chuyển động ở đầu đèn</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ít phải bảo trì</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng có thể điều chỉnh theo 10 bước</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vỏ nhôm sơn tĩnh điện </p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hai tay cầm có thể tiệt trùng được </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ linh hoạt cao: Xoay ngang 360°</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 bước điều chỉnh độ hội tụ thông qua bảng điều khiển trên màn hình LCD </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chế độ nội soi</span></p><p><span style="color: black;">- Có chế độ cận cảnh (macro)</span></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-29 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-29
3522 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học tự động XN-2000 | Automated Hematology Analyzer XN series (XN-2000) | Sysmex Corporation | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 4531444740 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-10-31 | <p>XN-2000 là dòng máy phân tích huyết học 6 thành phần Bạch cầu tự động hoàn toàn của Sysmex. Công suất lên đến 200 mẫu/giờ. Giải pháp hợp nhất độc đáo. Tự động cân bằng lượng mẫu giửa 2 máy phân tích. Có thể tùy chọn chức năng chia hóa chất</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody> <tr height="314"> <td align="left" height="314" width="250">1. Máy phân tích huyết học tự động XN-2000 kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ<br /> 2. Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ<br /> 3. Đầu đọc mã vạch cầm tay: 01 cái<br /> 4. Máy tính để bàn: 01 bộ<br /> 5. Màn hình LCD: 01 cái<br /> 6. Ổ cứng dự phòng: 01 cái<br /> 7. Phần mềm window bản quyền: 01 bộ<br /> 8. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-06-08
3523 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ ấm CO2 | Tủ ấm CO2 có chức năng khử trùng | Steri-Cycle 371 | Thermo Fisher Scientific | Mỹ | Thermo Fisher Scientific Pte. Ltd (a part of Thermo Fisher Scientific Inc) | Singapore | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Mỹ | Nhóm null |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>- Tủ ấm CO2 nuôi cấy mô, phôi, tế bào, vi sinh vật… trong phòng thí nghiệm</p><p>- Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify">- Tủ ấm CO2 loại áo khí có chức năng khử trùng bằng nhiệt lên đến 140<sup>0</sup>C&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống điều khiển vi xử lý Enviro-Scan. </p><p class="ql-align-justify">- Cấu tạo: buồng làm bằng thép không gỉ</p><p class="ql-align-justify">- Tự động cắt nguồn CO<sub>2</sub> và ngừng gia nhiệt khi cửa kính mở </p><p class="ql-align-justify">- Có thể lựa chọn bộ filter lọc HEPA hiệu suất 100% </p><p class="ql-align-justify">- Thể tích tủ: 184.1 lít </p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ: từ môi trường &nbsp;+5<sup>0</sup>C tới 50<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Điều khiển bước tiến 0.1<sup>0</sup>C </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ ổn định: ±0.3<sup>0</sup>C ở 37<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Quá nhiệt: Sensor Thermistor</p><p class="ql-align-justify">- Chu trình khử trùng:</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Sensor: loại sensor nhiệt chính xác</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chu kỳ nhiệt khử trùng: 140<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ dài chu kỳ khử trùng: đến 12 giờ </p><p class="ql-align-justify">- Điều khiển CO­<sub>2</sub>: </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Khoảng điều chỉnh 0 tới 20%. </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Bước điều khiển CO2: ± 0.1%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Áp xuất đầu vào: 15 PSIG (1.0 bar)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Sensor: dẫn nhiệt </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ ổn định: 0.1%</p><p class="ql-align-justify">- Công suất gia nhiệt: 293 BTU </p><p>- Kích thước trong (WxHxD): 54.1cm x 68.1cm x 50.8cm</p><p>- Trọng lượng&nbsp;: 117.9 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-18 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-18
3524 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC, 2 CỬA TRƯỢT, 780L | AMARO 5000 7070160-2D GI | A.J. Costa | Bồ Đào Nha | A.J. Costa | Bồ Đào Nha | ["2020","2021","2022"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Bồ Đào Nha | Nhóm 3 |  |  | 3486000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-12-31 | <p><strong>NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC, 2 CỬA TRƯỢT, 780L</strong></p> <p><strong>&nbsp;Model: AMARO 5000 7070160-2D GI </strong></p> <p><strong>&nbsp;Nhà sản xuất: A.J. Costa</strong></p> <p><strong>&nbsp;Xuất xứ: Bồ Đào Nha</strong></p> <p><b>Tính năng chung</b></p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td> <ul> <li>Đáp ứng các chứng chỉ chất lượng ISO 9001; ISO 13485; CE</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li>Lớp Jacket ngoài buồng hấp: AISI 304 L</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li>Cửa trượt điều khiển bằng khí nén</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li>Máy tạo hơi nước với đầu vào nước độc lập: Vật liệu AISI 304 L; hệ thống xả đáy bằng tay</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li>Hệ thống van, đầu nối và đường ống: sử dụng khí nén</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li>Hệ thống bơm: Bơm tăng áp máy tạo hơi nước trong bằng vật liệu AISI 316 L</li> <li>Bơm chân không dạng sử dụng chất lỏng</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li>Hệ thống điều khiển: Tự động, màn hình cảm ứng LCD 5.7inch</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul> <li>Hoạt động với hơi nước bão hòa làm tác nhân khử trùng, không có nước ngưng, chất lượng hơi từ 97% đến 100% và làm việc ở dải nhiệt độ từ 105º C đến 137º C và áp suất lên đến 330 kPa</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="590"> <tbody> <tr> <td style="width:590px;height:20px;"> <p>Máy hấp tiệt trùng, 780L, 02 cửa trượt trượt dọc: 01 máy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:590px;height:20px;"> <p style="margin-left:5.0pt;">Máy in: 01 cái</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:590px;height:20px;"> <p style="margin-left:5.0pt;">Áp kế hơi (buồng, jacket, máy tạo hơi nước): 03 cái</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:590px;height:20px;"> <p style="margin-left:5.0pt;">Máy tạo hơi nước tích hợp trong thân máy: 01 cái</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:590px;height:20px;"> <p style="margin-left:5.0pt;">Máy lọc nước RO tích hợp trong thân máy: 01 máy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:590px;height:20px;"> <p style="margin-left:5.0pt;">Máy nén khí: 01 cái</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:590px;height:20px;"> <p style="margin-left:5.0pt;">Hệ thống làm mềm nước: 01 hệ thống</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:590px;height:20px;"> <p style="margin-left:5.0pt;">Giá inox : 01 cái</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:590px;height:20px;"> <p style="margin-left:5.0pt;">Xe đẩy: 02 cái</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-18 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-18
3525 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Bộ giúp thở Ampu Silicon các cỡ | NCS-100L-RV, NCS-200, NCS-300 | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA |  | Nhóm 6 |  |  | 1260000 | t | Bộ | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>* Bóng cỡ người lớn 1600ml , trẻ em 550ml, sơ sinh 300ml</p><p>*&nbsp;Đóng gói có van thông minh, mask, dây oxy 2m, có túi chứa OXY dự trữ.</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO</p> | <p>* Bóng cỡ người lớn 1600ml , trẻ em 550ml, sơ sinh 300ml</p><p>*&nbsp;Đóng gói có van thông minh, mask, dây oxy 2m, có túi chứa OXY dự trữ.</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO</p> |  | <p>* Bóng cỡ người lớn 1600ml , trẻ em 550ml, sơ sinh 300ml</p><p>*&nbsp;Đóng gói có van thông minh, mask, dây oxy 2m, có túi chứa OXY dự trữ.</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18
3526 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm màu 3D/4D | HERA W9 | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 3950000000 | t | Bộ | true | 2021-05-20 | 2021-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D dùng trong chẩn đoán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</span></p> | <p><strong>Cấu hình cơ bản</strong></p><ul><li>Máy chính</li><li>Màn hình hiển thị</li><li>Màn hình cảm ứng</li><li>Đầu dò 2D Convex</li><li>Đầu dò 3D/4D Convex</li><li>Đầu dò 2D Transvaginal</li><li>Chương trình siêu âm 2D, 3D, 4D</li><li>Chương trình Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung</li></ul><p><br></p> | <p><strong>Cấu hình nâng cao</strong></p><ol><li>Đầu dò 2D Linear: 200.000.000VNĐ</li><li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li><li>Đầu dò 3D Linear: 350.000.000VNĐ</li><li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình khảo sát khôi u buồng trứng (IOTA): 110.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm khối 4D siêu phân giải (HDVI): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình Dioppler vi mạch (MV Flow): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương Trình doppler màu 3D (Lumi Flow): 180.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tinh thể (CrytalVue): 280.000.000 VNĐ</li></ol><p><br></p> | <p><strong>Thông số, chi tiêu kỹ thuật</strong></p><ul><li>Máy chính và màn hình LED 23 inch</li><li>Giao diện sử dụng màn hình cảm ứng 13.3 inch.</li><li>Hệ thống xe đẩy đồng bộ</li><li><strong>04 cửa nối đầu dò.</strong></li><li><strong>Đầu dò khối 3D Convex&nbsp;</strong></li><li><strong>Đầu dò 2D Convex&nbsp;</strong></li><li><strong>Đầu dò 2D Linear</strong></li><li><strong>Đầu dò 2D Transvaginal</strong></li><li>hương trình tính toán siêu âm tổng quát, sản phụ khoa, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú</li><li>Hình ảnh Harmonic, hình ảnh phân giải động Clearvision.</li><li>Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow</li><li>Ổ đĩa cứng HDD 1TB</li><li>Phụ kiện chuẩn</li></ul><p><br></p> | <p>Bảo trì, bảo hành, sửa chửa</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-05-20
3527 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | FB501R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 13559500 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu bán phần&nbsp;De Bakey Atraumata,&nbsp;cong dạng Satinsky, ngàm có răng De Bakey, dài 254mm, ngàm dài 95mm, rộng 48mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3528 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Urilyzer ® 100 Pro | Urilyzer 100 Pro | 77 Elektronika Muszeripari Kft. | Hungary | Analyticon Biotechnologies AG | Đức | ["2021","2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Đức | Nhóm 3 |  |  | 52000000 | t | Bộ | true | 2021-01-14 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU BÁN TỰ ĐỘNG</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong><em>(Đo 11 thông số, công suất 120 xét nghiệm/giờ).</em></strong></p><p class="ql-align-justify">Model: Urilyzer 100 Pro</p><p class="ql-align-justify">Hãng chủ sở hữu: Analyticon – Đức</p> | <p class="ql-align-justify"><strong><em>Cấu hình bao gồm:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 máy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đặt que thử: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay thải&nbsp;: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in nhiệt: 01 cuộn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Que thử 11 thông số: 1 lọ (150 que)</p> |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kỹ thuật đo: Máy Urilyzer 100 Pro sử dụng quang kế phản xạ với 4 bước sóng: 505, 530, 620, 660nm; nguồn sáng bằng đèn LED</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu đo: Máy tự động thực hiện kiểm tra hệ thống (system test) sau mỗi lần bật máy lên và tự động đo sau khi đặt que thử vào khay giữ que thử</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có màn hình màu cảm ứng LCD 3.5” QVGA</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các kết quả dương tính, các lời nhắc và cảnh bảo được hiển thị bằng màu (đỏ hoặc vàng) giúp cho người sử dụng dễ dàng nhận biết</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các tùy chọn kiểm tra và báo cáo nâng cao linh hoạt (ví dụ: cờ khuyến cáo soi cặn)</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số: Đo được 11 thông số nước tiểu bao gồm: Glucose, pH, Protein, máu, Ketones, Nitrite, Bilirubin, Urobilinogen, tỷ trọng, bạch cầu, acid Ascorbic</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất đo: Tốc độ đo tới 120 xét nghiệm/giờ (chế độ đo nhanh), 50 xét nghiệm/giờ (chế độ thường)</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in: Có máy in nhiệt tích hợp sẵn để in kết quả đo, tự động in kết quả sau khi đo xong</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ: Lên tới 3000 dữ liệu bệnh nhân; 1000 kết quả QC.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nạp thông tin bệnh nhân (ID, tên): có thể nạp thông tin qua màn hình trên máy chính hoặc qua đầu đọc mã vạch lắp ngoài hoặc bàn phím lắp ngoài</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng quản lý QC: Phân tích QC tự động với lời nhắc kiểm tra QC có thể tùy chỉnh bao gồm chức năng khóa, Dải QC có thể nhập bằng mã QR</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng quản lý người dùng: Có 3 mức độ quản lý theo đối tượng người dùng (User, Admin, Supervisor) với 5 mức độ bảo mật (Open system, Anonymous usage, Self-add, Self-add with password, Secure)</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khả năng kết nối với đầu đọc mã vạch</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các cổng kết nối: Serial RS232, USB, PS2, Ethernet, microSD card holder</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhập thông tin nâng cao linh hoạt (ví dụ: màu mẫu và độ đục)</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao thức: LIS2 (ASTM+), HL7, POCT1-A2</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-06-10 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-07-10
3529 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ | EMALED 500/300 | Ema-Led GmbH | Đức | Ema-Led GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Đức | Nhóm 3 |  |  | 656000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-29 | 2022-04-29 | <p><strong>ĐÈN MỔ TREO TRẦN 2 NHÁNH</strong></p><p><strong>Model: EMALED 500/300</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: EMALED</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: ĐỨC</strong></p><p><br></p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ðầu đèn chính: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cánh tay: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt bích: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-Tay nắm tiệt trùng: 01 bộ</span></p> |  | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoàn màu tự nhiên cho chất lượng ánh sáng tối ưu</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đèn ít tỏa nhiệt</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không có bộ phận chuyển động ở đầu đèn</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ít phải bảo trì</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng có thể điều chỉnh theo 10 bước</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vỏ nhôm sơn tĩnh điện </p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hai tay cầm có thể tiệt trùng được </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ linh hoạt cao: Xoay ngang 360°</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 bước điều chỉnh độ hội tụ thông qua bảng điều khiển trên màn hình LCD </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chế độ nội soi</span></p><p><span style="color: black;">- Có chế độ cận cảnh (macro)</span></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-29 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-29
3530 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ | EMALED 300W | Ema-Led GmbH | Đức | Ema-Led GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Đức | Nhóm 3 |  |  | 220000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-29 | 2022-04-29 | <p><strong>ĐÈN MỔ TREO TRẦN 1 NHÁNH</strong></p><p><strong>Model: EMALED 300W</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: EMALED</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: ĐỨC</strong></p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;Đầu đèn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Cánh tay: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Mặt bích: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Tay nắm tiệt trùng: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Bộ điều khiển: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Dây nguồn: 01 cái</span></p> |  | <p><span style="color: black;">- Là đèn mổ treo trần công nghệ LED, cho chất lượng ánh sáng cao </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Kết xuất màu sắc tự nhiên</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Vỏ nhôm sơn tĩnh điện </span></p><p><span style="color: black;">- Ít phải bảo trì</span></p><p><span style="color: black;">- 4 bước điều chỉnh độ hội tụ thông qua bảng điều khiển trên màn hình LCD</span></p><p><span style="color: black;">- Cường độ sáng có thể điều chỉnh theo 10 bước</span></p><p><span style="color: black;">- Hai tay cầm có thể tiệt trùng được</span></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-29 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-29
3531 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Ghế vệ sinh inox không bánh xe | PN63 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 2400000 | t | Cái | true | 2021-06-08 | 2022-12-31 | <p>Ghế vệ sinh inox không bánh xe</p> | <p>- Khung được làm bằng chất liệu inox , bệ ngồi bằng nhựa, nệm ngồi bọc simily, tựa lưng làm vải lưới chống thấm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Kích thước: 56x50x96cm (+/- sai số 5%), chỗ ngồi :45x44cm</p><p>- Có bô đi vệ sinh, thảo gõ dễ dàng.</p> |  | <p>Thông số kỹ thuật:</p><p>- Khung được làm bằng chất liệu inox , bệ ngồi bằng nhựa, nệm ngồi bọc simily, tựa lưng làm vải lưới chống thấm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Kích thước: 56x50x96cm (+/- sai số 5%), chỗ ngồi :45x44cm</p><p>- Có bô đi vệ sinh, thảo gõ dễ dàng.</p><p>- Dùng đi vệ sinh, tắm rửa người bệnh</p><p>- Gác tay hai bên có thể nâng lên hạ xuống được thuận tiện trong việc đưa người bệnh ngồi lên ghế dễ dàng&nbsp;</p><p>- Có thể gấp gọn khi không dùng tới.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08
3532 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ | EMALED 560/500 | Ema-Led GmbH | Đức | Ema-Led GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Đức | Nhóm 3 |  |  | 730000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-29 | 2022-04-29 | <p><strong>ĐÈN MỔ TREO TRẦN 2 NHÁNH</strong></p><p><strong>Model: EMALED 560/500</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: EMALED</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: ĐỨC</strong></p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Ðầu đèn chính: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Cánh tay: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Mặt bích: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Tay nắm tiệt trùng: 04 cái</span></p> |  | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoàn màu tự nhiên cho chất lượng ánh sáng tối ưu</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đèn ít tỏa nhiệt</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không có bộ phận chuyển động ở đầu đèn</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ít phải bảo trì</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng có thể điều chỉnh theo 10 bước</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vỏ nhôm sơn tĩnh điện </p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hai tay cầm có thể tiệt trùng được </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ linh hoạt cao: Xoay ngang 360°</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 bước điều chỉnh độ hội tụ thông qua bảng điều khiển trên màn hình LCD </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chế độ nội soi</span></p><p><span style="color: black;">Có chế độ cận cảnh (macro)</span></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-29 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-29
3533 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | FB503R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 13559500 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu bán phần&nbsp;De Bakey Atraumata,&nbsp;cong dạng Satinsky, ngàm có răng De Bakey, dài 270mm, ngàm dài 103mm, rộng 58mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3534 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm xách tay | HM70A | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 1350000000 | t | Bộ | true | 2021-05-20 | 2021-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy siêu âm xách tay dùng trong chẩn đoán tổng quát</span></p> | <p><strong>Cấu hình cơ bản</strong></p><ul><li>Máy chính</li><li>Màn hình hiển thị</li><li>Đầu dò 2D Convex</li><li>Đầu dò 2D Linear</li><li>Chương trình siêu âm tổng quát</li><li>Chương trình siêu âm sản phụ khoa</li><li>Chương trình Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung</li><li>Pin Lithium-Ion tích hợp</li></ul><p><br></p> | <p><strong>Cấu hình nâng cao</strong></p><p><u>Tùy chọn nâng cao:</u></p><ol><li>Đầu dò 3D :350.000.000 VNĐ</li><li>Đầu dò 2D: 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000 VNĐ</li><li>Gói siêu âm tim chuyên sâu&nbsp;(Strain + STRESS): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li><li>Xe đẩy máy và bộ ổ cắm 2: 125.000.000 VNĐ</li></ol><p><br></p> | <p><strong>Thông số, chi tiêu kỹ thuật</strong></p><ul><li>Màn hình LCD 15inch</li><li>Các kiểu hình: 2D, M, Color Doppler, Power Doppler, PW, CW, TDI, TDW, Dual, Quad</li><li>Mode kết hợp</li><li>Mode đồng thời</li><li>Có chức năng tăng cường phân giải động</li><li>Có chức năng lọc giảm xảo ảnh</li><li>Hình ảnh hòa âm năng lượng</li><li>Zoom hình: 400%</li><li>Môi trường hoạt động: Độ ẩm 30-75%; Nhiệt độ 10-35oC</li><li>Nguồn cung cấp: Thông thường 100-240 VAC, 50/60 Hz.</li><li>Pin tích hợp trong máy</li><li>Thang xám: 256, 8 bit</li><li>Các loại đầu dò có thể kết nối: Convex, Linear, Transvaginal, Phased array</li><li>Chương trình đo thông thường: khoảng cách, ellipse, chu vi, diện tích, ...</li><li>Chương trình đo trên Doppler: vận tốc, tần số, thời gian, PS/ED, ED/PS, nhịp tim, TAMAX, TAMEAN, PI, RI</li><li>Chương trình sản khoa: sinh trắc học thai nhi (GS, CRL, YS, BPD, HC, OFD, APD, TAD, AC, FTA, FL, SL, APTD, TTD, ThC), các số đo xương dài của thai nhi, các số đo xương sọ thai nhi, các chỉ số khác, chỉ số nước nối AFI, CTAR, động mạch rốn, động mạch não giữa, động mạch tử cung, tim thai</li><li>Chương trình phụ khoa: tử cung, nang, buồng trứng phải/ trái, nang noãn phải/ trái, khối 1 ~ 3, động mạch buồng trứng, động mạch tử cung, xung quang nang, nội mạc tử cung, polyp nội mạc tử cung (Endo. Polyp), khối u buồng trứng (Ovarian Mass), khối u tử cung, khối u vùng cổ tử cung, thai ngoài tử cung</li><li>Chương trình mạch cảnh</li><li>Chương trình động mạch</li><li>Chương trình tim mạch: LV, LV (M), LV Vol. (Simpson), LV Vol.(A/L), LV Vol.(Bullet), LV Mass, RV, LA, LV Vol. (Simpson), RA, LVOT, RVOT, AV, MV</li><li>Chương trình bụng tổng quát</li><li>....</li></ul><p><br></p> | <p>Bảo hành, bảo trì, sữa chữa.</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-05-20 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-05-20
3535 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang tổng quát | Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, model FXRD-1717NA | FXRD-1717NA | Vieworks Co., Ltd. | Hàn Quốc | Vieworks Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI |  | Nhóm 6 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, model FXRD-1717NA</p> | <p>Hệ thống hình ảnh X-quang kỹ thuật số, model FXRD-1717NA, bao gồm:</p> <p>1/ Tấm cảm biến X-quang model FXRD-1717NA: 01 tấm</p> <p>2/ Khối điều khiển SCU: 1 cái</p> <p>3/ Cáp nguồn: 2 sợi</p> <p>4/ Cáp tín hiệu: 1 sợi</p> <p>5/ Cáp mạng: 1 sợi</p> <p>6/ Phần mềm kết nối và xử lý hình ảnh: 1 bộ</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI | 2020-11-11
3536 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn khám di động | U1.111.114/ U1.121.114/ U1.131.114/ U1.141.114/ U1.151.114/ U1.161.114 | Luxamed GmbH & Co.KG | Đức | Luxamed GmbH & Co.KG | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH TPMED | Đức | Nhóm 3 |  |  | 23000000 | t | Cái | true | 2021-04-05 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Đèn khám bệnh với công nghệ tiết kiệm năng lượng sử dụng bóng LED. Nguồn sáng xấp xỉ 50.000 lux ở khoảng cách làm việc 30 cm.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Nguồn sáng tối ưu.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>4 bóng đèn LED với nguồn 15 V / 10 W</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Nguồn sáng xấp xỉ: 50.000 Lux / ở khoảng cách làm việc 30 cm</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Đầu đèn làm bằng nhôm cho nhiệt đối lưu và bức xạ nhiệt tối ưu</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Tuổi thọ xấp xỉ: 50.000 hours</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Nhiệt độ màu xấp xỉ: 4.200 K</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Cổ đèn dạng uốn cong dài 90cm, có thể điều chỉnh theo ý người sử dụng</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Vùng làm việc tối đa: 165 cm</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Phần cổ đèn dài: 90cm</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Phần chân dài: 60 cm</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Chống bụi, chân 5 nhánh, bằng kim loại (sơn tĩnh điện)</p><p>Tay cầm có thể tiệt trùng</p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Đèn khám bệnh với công nghệ tiết kiệm năng lượng sử dụng bóng LED. Nguồn sáng xấp xỉ 50.000 lux ở khoảng cách làm việc 30 cm.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Nguồn sáng tối ưu.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>4 bóng đèn LED với nguồn 15 V / 10 W</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Nguồn sáng xấp xỉ: 50.000 Lux / ở khoảng cách làm việc 30 cm</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Đầu đèn làm bằng nhôm cho nhiệt đối lưu và bức xạ nhiệt tối ưu</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Tuổi thọ xấp xỉ: 50.000 hours</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Nhiệt độ màu xấp xỉ: 4.200 K</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Cổ đèn dạng uốn cong dài 90cm, có thể điều chỉnh theo ý người sử dụng</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Vùng làm việc tối đa: 165 cm</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Phần cổ đèn dài: 90cm</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Phần chân dài: 60 cm</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Chống bụi, chân 5 nhánh, bằng kim loại (sơn tĩnh điện)</p><p>Tay cầm có thể tiệt trùng</p> |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Đèn khám bệnh với công nghệ tiết kiệm năng lượng sử dụng bóng LED. Nguồn sáng xấp xỉ 50.000 lux ở khoảng cách làm việc 30 cm.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Nguồn sáng tối ưu.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>4 bóng đèn LED với nguồn 15 V / 10 W</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Nguồn sáng xấp xỉ: 50.000 Lux / ở khoảng cách làm việc 30 cm</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Đầu đèn làm bằng nhôm cho nhiệt đối lưu và bức xạ nhiệt tối ưu</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Tuổi thọ xấp xỉ: 50.000 hours</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Nhiệt độ màu xấp xỉ: 4.200 K</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Cổ đèn dạng uốn cong dài 90cm, có thể điều chỉnh theo ý người sử dụng</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Vùng làm việc tối đa: 165 cm</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Phần cổ đèn dài: 90cm</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Phần chân dài: 60 cm</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Chống bụi, chân 5 nhánh, bằng kim loại (sơn tĩnh điện)</p><p>Tay cầm có thể tiệt trùng</p> | [5 empty] | Công ty TNHH TPMED | 2021-04-05 | Công ty TNHH TPMED | 2021-04-05
3537 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ | EMALED 560/560 | Ema-Led GmbH | Đức | Ema-Led GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Đức | Nhóm 3 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-29 | 2022-04-29 | <p><strong>ĐÈN MỔ LED TREO TRẦN 2 NHÁNH</strong></p><p><strong>Model: EMALED 560/560</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: EMALED</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: ĐỨC</strong></p> | <p><span style="color: black;">- Ðầu đèn chính: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Cánh tay: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Bộ điều khiển: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Bộ nguồn: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Mặt bích: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Tay nắm tiệt trùng: 04 cái</span></p> |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Sự kết hợp đèn mổ&nbsp;này cho phép chiếu sáng cao nhất, trường sáng lớn nhất và phù hợp cho bất kỳ loại can thiệp phẫu thuật nào.Thậm chí các biện pháp can thiệp lâu dài sẽ không có vấn đề gì, nhờ sự&nbsp;tỏa nhiệt&nbsp;của đầu đèn thấp.</span></p><p><span style="color: black;">- Hoàn màu tự nhiên cho chất lượng ánh sáng tối ưu</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Đầu đèn ít tỏa nhiệt</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Không có bộ phận chuyển động ở đầu đèn</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Ít phải bảo trì</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Cường độ sáng có thể điều chỉnh theo 10 bước</span></p><p>-&nbsp;Vỏ nhôm sơn tĩnh điện </p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Hai tay cầm có thể tiệt trùng được </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Độ linh hoạt cao: Xoay ngang 360°</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;4 bước điều chỉnh độ hội tụ thông qua bảng điều khiển trên màn hình LCD </span></p><p><span style="color: black;">- Có chế độ nội soi</span></p><p><span style="color: black;">- Có chế độ cận cảnh (macro)</span></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-29 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-29
3538 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Tấm cảm biến Q-quang KTS DR | Focus 35C | Rayco (Shanghai) Medical Products Company Limited | Trung Quốc | Carestream Health, Inc. | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 780000000 | t | Bộ | false | 2021-03-10 | 2021-12-31 | <p>Focus 35C là hệ thống nâng cấp từ XQ thường quy lên XQ kỹ thuật số</p> | <p>Cấu hình bao gồm:</p><ol><li>Tấm cảm biến</li><li>Pin cho tấm cảm biến</li><li>Xạc pin </li><li>Bộ thu phát wifi</li><li>Phần mềm kết nối</li></ol> |  | <p> <strong>Thông số vật lý</strong></p><p> Model</p><p> Focus 35C</p><p> Công nghệ tấm nhận</p><p> Silicon vô định hình</p><p> Chất nhấp nháy</p><p> CsI</p><p> Kích thước pixel</p><p> 150 µm</p><p> Kích thước hoạt động</p><p> 2304x2800</p><p> Khu vực hoạt động</p><p> 345,6 x 420 mm</p><p> Thang xám</p><p> 16 bit</p><p> Độ phân giải không gian</p><p> 3,3 LP/mm</p><p> Công suất tiêu hao</p><p> Tối đa 18W</p><p> Kích thước (D x R x C)</p><p> 460 x 384 x15 mm</p><p> Trọng lượng (với một pin)</p><p> 3,43 kg</p><p> Tải trọng</p><p> 150 kg </p><p> Đường truyển dữ liệu</p><p> Wifi (802.11a/b/g/n/ac)</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-03-09 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-05-20
3539 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số | VP-700 | Votem Co., Ltd | Hàn Quốc | Votem Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 140000000 | t | Cái | true | 2021-03-10 | 2021-08-31 | <p class="ql-align-justify">Màn hình 7” Độ phân giải cao [800x480] với tối đa 7 dạng sóng</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số: ECG, SpO2, NIBP, IBP, Resp, nhiệt độ, ETCO2.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị 6 dạng màn hình</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ dữ liệu dạng hình ảnh và dạng bảng trong thời gian 7 ngày.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·Kết nối mạng LAN có dây và không dây</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính : 01 Cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp người lớn : 01 Cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn khí để đo huyết áp : 01 Cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin kèm theo máy : 01 Cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đo nhiệt độ : 01 Cái </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn : 01 Cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực điện tim : 05 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đo SPO2 người lớn : 01 Cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp điện tim : 01 Cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đo huyết áp xâm lấn IBP: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đo ETCO2: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh : 01 Cuốn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt : 01 Cuốn</p><p><br></p> |  | <p><strong>ECG</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số kênh : 3 kênh: 3 đạo trình/ 7 đạo trình (hiển thị đầy đủ) </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi đo HR: 0~300 bpm (± 2 bpm)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ quét: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/Giây</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhịp tim:&nbsp;Nhịp tim/ dò tìm chứng loạn nhịp tim</p><p> Phân tích ST: dải đo: -9.9mm ~+ 9.9mm, độ phân giải: 0.1mm </p><p>&nbsp;</p><p><strong>SpO2</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo: 0~100%</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: 100~70% ± 2%; 69~50% ± 3%; 49 ~ 0% không chỉ rõ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải xung: 0 ~ 300 bpm</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: 0 ~ 240 bpm ± 2bpm; 241 ~ 300 bpm ± 3 bpm</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ quét: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/Giây</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>Nhịp thở</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo: 0-200 bpmn (±2% hoặc ±2bpm)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ngừng thở:&nbsp;Tắt, 10~40 giây</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dạng sóng: 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, Tự động ohm hiển thị</p><p>&nbsp;</p><p><strong>NIBP</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi đo lường: 0 ~ 300 mmHg</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian đo NIBP: 5 ~ 15 phút</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số huyết áp trong tĩnh mạch: 50 ~ 200 mmHg</p><p>&nbsp;</p><p><strong>TEMP</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi đo: 0 ~ 50.0<sup>0</sup>C</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: 25.0 ~ 50.0<sup>0</sup>C ± 0.1<sup>0</sup>C; 0 ~ 24.9<sup>0</sup>C ± 0.2<sup>0</sup>C</p><p>&nbsp;</p><p><strong>IBP </strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi đo: -50 ~ 350 mmHg</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: ± 1%</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đo : loại Yuta, Edward, Medex, Philips, Abbott, BD</p><p>&nbsp;</p><p><strong>EtCO2 </strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ đo: Respironics Mainstream/Sidestream</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi đo: 0 ~ 99 mmHg (0~9.9kPa/0 ~ 9.9%)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tỉ lệ nhịp thở: 0 ~ 150 bpm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2021-03-10 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2021-06-18
3540 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ | EMALED 300D | Ema-Led GmbH | Đức | Ema-Led GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | Đức | Nhóm 3 |  |  | 312000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-29 | 2022-04-29 | <p><strong>ĐÈN MỔ TREO TRẦN</strong></p><p><strong>Model: EMALED 300D</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: EMALED</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: ĐỨC</strong></p> | <p><span style="color: black;">- Đầu đèn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Cánh tay: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Mặt bích: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Tay nắm tiệt trùng: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Bộ điều khiển: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Dây nguồn: 01 cái</span></p> |  | <p><span style="color: black;">- Là đèn mổ treo trần công nghệ LED, cho chất lượng ánh sáng cao và tối ưu chiếu sáng để kiểm tra chẩn đoán và can thiệp phẫu thuật</span></p><p><span style="color: black;">- Kết xuất màu sắc tự nhiên</span></p><p>- Vỏ nhôm sơn tĩnh điện </p><p>-&nbsp;Ít phải bảo trì</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;</span>Tính linh hoạt cao: xoay ngang 360°</p><p><span style="color: black;">- 4 bước điều chỉnh độ hội tụ thông qua bảng điều khiển trên màn hình LCD</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Cường độ sáng có thể điều chỉnh theo 10 bước</span></p><p><span style="color: black;">- Hai tay cầm có thể tiệt trùng được</span></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-29 | Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Meditop | 2021-04-29
3541 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy cắt dịch kính | Máy phẫu thuật Phaco, cắt dịch kính | Faros | Oertli Instrumente AG | Thụy Sĩ | Oertli Instrumente AG | Thụy Sĩ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN IME |  | Nhóm 3 |  |  | 2450000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-24 | 2021-10-30 | <p><strong>Máy phẫu thuật Phaco, cắt dịch kính</strong></p> | <p>- Máy chính phaco kèm chân đế với cọc truyền dịch điều khiển tự động: 01 cái</p><p>- Modul cắt dịch kính nội nhãn bán phần sau tích hợp: 01</p><p>bộ</p><p>- Bàn đạp điều khiển tuyến tính kép đa chức năng: 01 cái</p><p>- Tay cầm phaco chất liệu titan với cáp nối khoảng 3m: 01</p><p>cái</p><p>- Đầu kim phaco vết mổ nhỏ 2.8mm: 01 cái</p><p>- Tay cầm I/A, chất liệu titan loại đồng trục: 01 cái</p><p>- Đầu kim rửa hút loại cong, có bọc silicon: 02 cái</p><p>- Buồng thử test: 01 cái</p><p>- Khóa vặn đầu kim phaco bằng Titan: 01 cái</p><p>- Bộ dây I/A có cảm biến áp lực nằm ngoài buồng dịch, có</p><p>thể hấp dùng lại nhiều lần: 03 cái</p><p>- Tay cầm đốt điện đông, chất liệu titan, cáp nối dài</p><p>khoảng 3m, đầu nối di động: 02 cái</p><p>- Đầu kim điện đông: 01 cái</p><p>- Bộ cắt dịch kính tổng hợp: 06 bộ</p><p>- Đầu bọc tưới dùng cho cắt dịch kính: 01 bộ.</p><p>- Hộp đựng dụng cụ hấp tiệt trùng: 01 cái</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử Tiếng Anh + Tiếng Việt</p><p><br></p> |  | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng&nbsp;: Máy chính 31.4kg, bàn đạp chân 4.5-5.0kg tùy từng model</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường vận hành&nbsp;: +10 độ C - +35 độ C, áp suất 700 hPa – 1060 hPa, độ ẩm 30%-75%</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất cung cấp cho máy&nbsp;: 6.5 bar-10 bar</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp&nbsp;: 100V-240V VAC, Tần số 50Hz-60 Hz, Công suất khoảng 280 VA</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện đông&nbsp;: 500 Khz, 0-8W&nbsp;tại 50 ohm</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xé bao tự động&nbsp;: 500 Khz với 2 mức công suất trung bình&nbsp;: 8.3W +/-0.3W tại 50 Ohm và mức cao&nbsp;:10.5 +/-1W W tại 50 Ohm</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị Glaucoma ( HFDS )&nbsp;: 500 Khz với công suất 7.5 W tại 50 Ohm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN IME | 2021-06-24 | CÔNG TY CỔ PHẦN IME | 2021-06-24
3542 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi thanh quản | BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN CÓ CAMERA | SC-01 | Medicam | Ấn Độ | Medicam | Ấn Độ | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 98000000 | t | Bộ | true | 2021-05-29 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Model: SC-01&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Hãng SX: Medicam&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Nước SX: Ấn Độ&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Hàng mới 100% </p><p>Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;01 Màn hình hiển thị kèm thẻ nhớ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;01 Tay cầm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;01 Dây cáp camera tích hợp đèn LED</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;01 Cáp sạc USB kèm adapter</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;01 Lưỡi đặt nội khí quản Mac 3 (người lớn)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;01 Lưỡi đặt nội khí quản Mac 4 (người lớn)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;01 Lưỡi đặt nội khí quản Flexitip Mac 4 (người lớn)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;01 Lưỡi đặt nội khí quản Miller 2 (trẻ em)</p><p class="ql-align-justify">- 01 Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p class="ql-align-justify">Adapter:</p><p class="ql-align-justify">- Điện thế ngõ vào: 110-220V</p><p class="ql-align-justify">- Điện thế ngõ ra: 5V/2A</p><p class="ql-align-justify">Camera:</p><p class="ql-align-justify">- Đường kính 5.5mm</p><p class="ql-align-justify">- Cảm biến hình ảnh: 1/12”VGA</p><p class="ql-align-justify">- Điểm ảnh hữu dụng: 720(H) × 525 (V)</p><p class="ql-align-justify">- Tiêu cự: 30 - 80mm</p><p class="ql-align-justify">- Góc nhìn: 60º F.O.V</p><p class="ql-align-justify">- Điện áp sử dụng: 5V</p><p class="ql-align-justify">- Dòng điện hoạt động: 600MA/H</p><p class="ql-align-justify">- Độ sáng: ≥ 800 Lux</p><p class="ql-align-justify">Màn hình:</p><p class="ql-align-justify">- Pin màn hình: Pin Li-ion 1200MAH 3.7V</p><p class="ql-align-justify">- Thời gian hoạt động: 1-2 giờ</p><p class="ql-align-justify">- Thời gian sạc: 4-6 giờ</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình: 3.5” TFT LCD</p><p class="ql-align-justify">- Định dạng ảnh: JPEG</p><p class="ql-align-justify">- Định dạng video: AVI</p><p class="ql-align-justify">- Chức năng:</p><p class="ql-align-justify">+ Hình ảnh và video thời gian thực</p><p class="ql-align-justify">+ Lưu ảnh</p><p class="ql-align-justify">+ Ghi hình</p><p class="ql-align-justify">+ Phóng đại</p><p class="ql-align-justify">+ Tự động nhận dạng hệ NTSC/PAL</p><p class="ql-align-justify">- Thẻ nhớ: Dung lượng tối đa 32Gb, thẻ nhớ mini SD/TF</p><p class="ql-align-justify">- Cổng USB: lưu trữ dữ liệu</p><p class="ql-align-justify">- Dữ liệu đầu ra: ảnh và video có thể xuất và lưu trữ trên máy tính</p><p class="ql-align-justify">- Ngôn ngữ: Tiếng Anh</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước màn hình: 112 × 82 × 25.5mm</p><p class="ql-align-justify">- Pin: Li Ion</p><p class="ql-align-justify">Bộ lưỡi:</p><p>- Chất liệu: thép không gỉ</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-05-29 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-05-29
3543 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Ghế vệ sinh Inox có bánh xe | PN64 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 3200000 | t | Cái | true | 2021-06-08 | 2022-12-31 | <p>Ghế vệ sinh Inox có bánh xe&nbsp;</p> | <p>- Khung được làm bằng chất liệu inox , bệ ngồi bằng nhựa, nệm ngồi bọc simily, tựa lưng làm vải lưới chống thấm&nbsp;</p><p>- Kích thước : 80x50x97cm(+/- sai số 5%), chỗ ngồi 45x44cm</p><p>- Có bô đi vệ sinh, thảo gõ dễ dàng.</p> |  | <p>Thông số kỹ thuật:</p><p>- Khung được làm bằng chất liệu inox , bệ ngồi bằng nhựa, nệm ngồi bọc simily, tựa lưng làm vải lưới chống thấm&nbsp;</p><p>- Kích thước : 80x50x97cm(+/- sai số 5%), chỗ ngồi 45x44cm</p><p>- Có bô đi vệ sinh, thảo gõ dễ dàng.</p><p>- Dùng đi vệ sinh,tắm rửa người bệnh</p><p>- Có chỗ gác chân và có 4 bánh xe có thể đẩy đi vệ sinh ,tắm rửa dễ dàng . Hai bánh xe sau có khóa giúp khóa lại khi cần thiết</p><p>- Gác tay hai bên có thể tháo rời thuận tiện trong việc đưa người bệnh ngồi lên ghế dễ dàng, gấp gọn khi không dùng tới</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08
3544 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ ≤ 0,5 Tesla | Hệ thống chụp cộng hưởng từ 0.3 Tesla | Airis Vento | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 15000000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-07 | 2021-12-31 | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống chụp cộng hưởng từ 0.3 T, sử dụng Nam châm vĩnh cửu.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nam châm được thiết kế dạng mở thân thiện với người sử dụng, tránh gây hoảng sợ cho bệnh nhân, đặc biệt với bệnh nhân là trẻ em hoặc người mắc hội chứng đường hầm</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ứng dụng lâm sàng:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khảo sát vùng Sọ não thần kinh</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khảo sát vùng cột sống thắt lưng,</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khảo sát cơ xương khớp</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khảo sát vùng xương chậu, khớp hang, tiêu khung</p> | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung máy: 01 bộ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn bệnh nhân: 01 bộ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trạm điều khiển: 01 bộ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điện điều khiển MRI: 01 bộ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ thu tín hiệu ngoại vi ECG: 01 bộ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc: 01 bộ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ cuộn thu tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phần mềm tiêu chuẩn: 01 bộ</p> |  | <p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong>Phần mềm tự động định vị lát cắt chụp sọ não (Auto pose):</strong> <span style="color: black;">giúp giảm thao tác cho KTV và rút ngắn thời gian chụp, rất hữu ích đối với các bệnh nhân nhi.</span></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong style="color: black;">Chụp cộng hưởng từ khuếch tán DWI</strong><span style="color: black;"> dựa trên kỹ thuật EPI (điểm vang đồng phẳng), xung khuếch tán hỗ trợ đánh giá quá trình bệnh lý của mô sinh học ở giai đoạn rất sớm, đặc biệt là mô thần kinh. Hiệu quả để đánh giá nhồi máu não sớm, u não, áp xe não, phù nề… Hậu xử lý gồm tạo trực tiếp và hiển thị ảnh khuếch tán eDWI và bản đồ khuếch tán ADC</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;">Phần mềm chụp mạch không sử dụng chất tương phản TOF MRA</strong><span style="color: black;">, giúp tạo ảnh mạch máu có hướng vuông góc với mặt phẳng cắt. Tạo ảnh động mạch hay tĩnh mạch với kỹ thuật bão hòa trước (pre-saturation). </span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;">Chức năng chụp giảm nhiễu RADAR</strong></p><p><span style="color: black;">RADAR giúp loại bỏ nhiễu ảnh do cử động vô thức hay các cử động bên trong cơ thể bệnh nhân (tim đập, hô hấp…). RADAR có thể áp dụng trên nhiều chuỗi xung T1, T2, PD, FLAIR, TOF…, trên mọi mặt phẳng cắt (axial, coronal, sagittal) và cho mọi cuộn thu tín hiệu</span></p><p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;">Phần mềm hỗ trợ từ xa Sentinel</strong></p><p><span style="color: black;">Theo dõi, báo cáo tình trạng hoạt động của hệ thống tới bộ phận dịch vụ của Hitachi, đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả. Phát hiện các bất thường của hệ thống, từ đó đưa ra cảnh báo và gửi thông báo cho nhân viên dịch vụ xử lý kịp thời.</span></p><p> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | 2020-12-07 | Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật | 2021-01-25
3545 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập trẻ sơ sinh | Máy thở chuyên dụng cho trẻ em và sơ sinh | Leoni Plus | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG | Đức | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT |  | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-20 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> | <p>Máy thở chính kèm xe đẩy đồng bộ</p> <p>Tay đỡ bộ dây thở</p> <p>Bộ dây dẫn khí Ôxy</p> <p>Bộ dây dẫn khí khí nén</p> <p>Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần, hấp tiệt trùng được</p> <p>Bộ làm ấm tạo ẩm</p> <p>Buồng làm ẩm dùng nhiều lần</p> <p>Bộ dây thở có sưởi ấm nhiệt độ đường thở vào và thở ra</p> <p>Phổi giả để kiểm tra máy&nbsp;</p> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV</p> |  | <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-04 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-05-20
3546 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Thước đo phẫu thuật | AA846R | Zematech, D-78549 Spaichingen | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 6898500 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thước đo đường kính trong và ngoài</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-27 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-29
3547 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu 4D 3 đầu dò | Voluson P8 | GE Ultrasound Korea Ltd. | Hàn Quốc | GE Ultrasound Korea Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1850000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p>Nguồn cung cấp: 100 – 120 và 220 – 240 VAC . 50/60 Hz</p><p>Nhiệt đô cho phép vận hành 30°C</p><p>Độ ẩm cho phép vận hành 80%.</p> | <p>- 01 Máy chính thiết kế dạng xe đẩy</p> <p>-&nbsp;01 Đầu dò Convex đa tần</p> <p>- 01 Đầu dò Microconvex đa tần</p> <p>- 01 Đầu dò Volume Convex đa tần</p> <p>- 01 Bộ phụ kiện</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-12 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-02
3548 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Gương soi nha khoa | DA027R | Integra York PA, Inc. | Mỹ | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1150800 | t | Hộp | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Gương soi nha khoa, loại "Surface", đường kính 24mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-27 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-29
3549 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điện châm | Primo multidyne 970 | EMS970 | EMS Physio Ltd | Anh | EMS Physio Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | Anh | Nhóm 3 |  |  | 184800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-11-21 | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong>MÁY ĐIỆN XUNG TRỊ LIỆU Mã loại : </strong>EMS970</p> <p><strong>Hãng sản xuất:</strong> EMS PHYSIO</p> <p><strong>Xuất xứ:</strong> Anh Quốc</p> <p><strong>Đạt tiêu chuẩn: </strong>ISO 9001 : 2016, EN ISO 13485 : 2016, 93/42/EEC: 2016</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <ul> <li>Tăng dinh dưỡng tổ chức, kích thích thích quá trình tái sinh.</li> <li>Giảm đau từng điểm, giảm đau tại vùng do rối loạn tuần hoàn ngoại vi cục bộ, chấn thương, co cứng cơ...</li> <li>Giảm đau khớp, đau lưng</li> <li>Chống viêm, làm lành vết thương</li> <li>Điều hoà hoạt động thần kinh trung ương, kích thích thần kinh ngoại vi.</li> <li>Một số bệnh liên quan thần kinh - vận mạch, loạn dưỡng Sudeck, bệnh Buerger, Raynaud.</li> <li>Teo cơ, giảm sức cơ, bại liệt, kích thích cơ trơn bị liệt, đại tiểu tiện mất tự chủ</li> <li>Điều trị bằng phản xạ.</li> <li>Điện phân thuốc tại chỗ.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> </div> | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <ul> <li>Có còi và đèn thông báo khi kết thúc&nbsp;</li> <li>Chương trình điều trị : Chương trình điều trị bằng dòng điện kích thích</li> <li>2 chế độ điều trị: CC/ CV</li> <li>13 chương trình điều trị cài đặt sẵn.</li> <li>Dùng trên 3 tần số:- 2 kHz, 4 kHz and 8 kHz</li> <li>Điều chỉnh cường độ xung đầu ra bằng núm xoay vô cực, dể dàng sử dụng</li> <li>Dòng điện không đổi từ 0-100 mA hoặc 0-70/140 V tùy thuộc vào chế độ sử dụng</li> <li>Hệ thống kiểm soát tự động : Ngăn cách biệt giữa các kênh ra</li> <li>16 chương trình lưu trữ chương trình điều trị riêng cho người sử dụng</li> <li>Có thể nâng cấp thêm module giác hút ( Chọn thêm )</li> <li>Có thể nâng cấp thêm module pin sạc di động ( Chọn thêm )</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> |  | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em>THÔNG SỐ KỸ THUẬT: </em></strong></p> <p><em><u>Điều kiện hoạt động:</u></em></p> <ul> <li>Nhiệt độ môi trường&nbsp; -10oC&nbsp; đến&nbsp; +40 oC</li> <li>Độ ẩm từ&nbsp; 5% đến 95%</li> <li>Áp suất không khí từ&nbsp; 500 hPa&nbsp; đến&nbsp; 1060 hPa</li> <li>Vị trí đặt máy theo phương thẳng đứng</li> <li>Loại vận hành liên tục</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><em><u>Điện áp nguồn:</u></em> sử dụng adaptor</p> <ul> <li>Điện sử dụng&nbsp; : 100 - 240VAC</li> <li>Tần số : 50/60 Hz</li> <li>Công suất ngõ vào: 60W</li> <li>Nguồn vận hành : DC 18V</li> <li>Điện tiêu thụ&nbsp; :&nbsp; 75 VA</li> <li>Kích thước máy&nbsp;&nbsp; : 333 x 237 x 100 mm (D x R x C)</li> <li>Trọng lượng máy : 1.3 Kg</li> <li>Màn hình thông báo : Màu cảm ứng</li> <li>Điều khiển máy&nbsp; : Màn hình chạm cảm ứng</li> <li>Thư viện Phác đồ điều trị tham khảo: 14 chương trình</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;</p> <p><em><u>Điện trị liệu:</u></em></p> <ul> <li>Số kênh điện xung điều trị&nbsp; :&nbsp; 02 kênh</li> <li>Thời gian điều trị&nbsp; : 1 - 30 phút</li> <li><strong><em>Các dòng kích thích: </em></strong> <ul> <li>Interferential ( 2 cực &amp; 4 cực )</li> <li>Diadynamic</li> <li>TENS</li> <li>Sinusoidal</li> <li>Galvanic</li> <li>Interrupted Galvanic</li> <li>Faradic</li> <li>Trabert</li> <li>Medi-Wave</li> <li>Russian</li> <li>Microcurrent.</li> </ul> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em>PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN:</em></strong></p> <ul> <li>01 Máy chính&nbsp; ( Giao thoa trị liêu )</li> <li>1 Dây chuyển 2/4</li> <li>4 điện cực cao su ( 100 x 70mm)</li> <li>4 Bao đựng điện cực</li> <li>Dây nối điện cực ( 2 vàng &amp; 2 xanh)</li> <li>Dây buộc điện cực ( 1,200 x 75mm</li> <li>01 Tài liệu HDSD Anh – Việt</li> <li>01 Cáp nguồn</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;</p> <p><strong><em>Lựa chọn mua thêm phụ kiện (option) :</em></strong></p> <ul> <li>Túi đựng máy</li> <li>Xe đẩy</li> <li>Bộ Pin sạc</li> <li>04 Điện cực dán tròn 25mm</li> <li>04 Điện cực dán 33 x 54 mm</li> <li>04 Điện cực dán 50 x 50 mm</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p>04 Điện cực dán 75 x 100 mm</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-11-12 | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-11-13
3550 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi tai mũi họng | BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN CÓ CAMERA | C-MAC | Karl Storz SE & Co. KG | Estonia,Đức,Thụy Sĩ,Anh,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 4800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-30 | 2021-02-28 | <p>Hệ thống nội soi đặt nội khí quản có camera</p> | <p>Bộ màn hình C-MAC® cho nội soi công nghệ CMOS</p><p>Bộ Ống soi mềm video dùng đặt nội khí quản 4 x 65</p><p>Ống soi mềm video dùng đặt nội khí quản 5.5 x 65</p><p>Cáp kết nối C-MAC®</p><p>Bộ màn hình bỏ túi C-MAC®</p><p>Bộ sạc cho C-MAC® PM</p><p>Pin, sạc được</p><p>Ống soi thanh quản Video C-MAC® MAC #3</p><p>Ống soi thanh quản Video C-MAC® D-BLADE</p><p>Ống soi thanh quản Video C-MAC® MAC #0</p><p>Ống soi thanh quản Video C-MAC® MAC #2</p><p>Dụng cụ dẫn đường C-MAC®</p><p>Hộp nhựa dùng cho tiệt trùng</p><p>Giá treo cho màn hình C-MAC® </p><p>Giá đỡ cho C-MAC®</p> |  | <p>Bộ dụng cụ đặt nội khí quản có camera, sử dụng ống soi mềm và ống soi thanh quản. </p><p>Hình ảnh hiển thị được trên màn hình 7” và màn hình 3.5”</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-30
3551 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | FB507R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 12169200 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu bán phần&nbsp;De Bakey-Satinsky&nbsp;Atraumata,&nbsp;cong dạng Satinsky, ngàm có răng De Bakey, dài 240mm, ngàm dài 76mm, rộng 40mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-04
3552 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY TẬP PHỤC HỒI TAY CHÂN TẠI GIƯỜNG CÓ KÍCH THÍCH CƠ | RT300 | Restorative Therapies Inc | Mỹ | Restorative Therapies Inc | Mỹ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | Mỹ | Nhóm null |  |  | 2900000000 | t | Bộ | true | 2021-03-08 | 2022-12-31 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE, FDA</p> | <p>Máy chính kèm phụ kiện: 01 bộ, bao gồm:</p><p>- Bộ kích thích cơ 6 kênh</p><p>- Màn hình hiển thị</p><p>- Hệ thống điều khiển thông minh</p><p>- Bàn đạp</p><p>- Chân đế</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tay quay</p> |  | <p class="ql-align-justify"><br></p> | <p>- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.</p><p>- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.</p><p>- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.</p><p>- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)</p><p>- Cung cấp CO, CQ</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p><br></p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-03-08 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-04-29
3553 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Ghế vệ sinh có bánh xe - M2 | PN63.11 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 3600000 | t | Cái | true | 2021-06-08 | 2022-12-31 | <p>Ghế vệ sinh có bánh xe - M2</p> | <p>Chất liệu: Khung ghế: Inox 201. Mặt bô: Nhựa xanh. Gác tay, gác chân: Nhựa đen. Tựa lưng: Lưới thoáng khí. Có 4 bánh xe (2 bánh có khóa)</p><p>Kích thước:</p><p>- KTPB (DxRxC): 90x55x98 cm (+/- 5%)</p> |  | <p>Tiêu chuẩn ISO13485</p><p>Chất liệu: Khung ghế: Inox 201. Mặt bô: Nhựa xanh. Gác tay, gác chân: Nhựa đen. Tựa lưng: Lưới thoáng khí. Có 4 bánh xe (2 bánh có khóa)</p><p>Kích thước:</p><p>- KTPB (DxRxC): 90x55x98 cm (+/- 5%)</p><p>- KT yên (Dài x sâu): 44x44 cm</p><p>- Chiều cao từ mặt đất đến yên: 45 cm. KT lưng (ngang x cao): 43x41 cm</p><p>- Khối lượng: 10 kg</p><p>- Tải trọng cho phép: 100 kg</p><p>Tính năng</p><p>- Có bô đi vệ sinh, thảo gõ dễ dàng. Dùng đi vệ sinh, tắm rửa người bệnh</p><p>- Gác tay hai bên có thể nâng lên hạ xuống được thuận tiện trong việc đưa người bệnh ngồi lên ghế dễ dàng, có bánh xe dễ dàng di chuyển.&nbsp;</p><p>- Có thể gấp gọn khi không dùng tới.</p><p>- Có thể sử dụng bô nhựa hoặc sử dụng trong bồn cầu nhà vệ sinh&nbsp;</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08
3554 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt amidan | Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt amidan | Rebstock Instrument GmbH | Đức | Rebstock Instrument GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty cổ phần vật tư và thiết bị y tế Thăng Long | Đức | Nhóm 3 |  |  | 132300000 | t | Bộ | false | 2021-05-20 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">BỘ DỤNG CỤ PT CẮT AMIDAN</strong></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: </span>Rebstock Instruments GmbH</p><p><span style="color: black;">Nước sản xuất: Đức</span></p><p><span style="color: black;">Năm sản xuất: 2020 trở về sau</span></p><p><span style="color: black;">Hàng mới 100%</span></p><p> </p> | <p><span style="color: black;">Bộ dụng cụ PT cắt amidan (dùng cùng với dao mổ điện ) gồm 25 mục/ 33 chi tiết</span></p> |  | <p><span style="color: black;">Bộ dụng cụ PT cắt amidan (dùng cùng với dao mổ điện ) gồm 25 mục/ 33 chi tiết</span></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần vật tư và thiết bị y tế Thăng Long | 2021-05-20 | Công ty cổ phần vật tư và thiết bị y tế Thăng Long | 2021-05-20
3555 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy cắt dịch kính | Máy phẫu thuật Phaco, cắt dịch kính | Faros | Oertli Instrumente AG | Thụy Sĩ | Oertli Instrumente AG | Thụy Sĩ |  | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 2450000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-21 | 2021-06-24 | <p><strong>Máy phẫu thuật Phaco, cắt dịch kính </strong></p> | <p>- Máy chính phaco kèm chân đế với cọc truyền dịch điều khiển tự động: 01 cái</p> <p>- Modul cắt dịch kính nội nhãn bán phần sau tích hợp: 01 bộ</p> <p>- Bàn đạp điều khiển tuyến tính kép đa chức năng: 01 cái</p> <p>- Tay cầm phaco chất liệu titan với cáp nối khoảng 3m: 01 cái</p> <p>- Đầu kim phaco vết mổ nhỏ 2.8mm: 01 cái</p> <p>- Tay cầm I/A, chất liệu titan loại đồng trục: 01 cái</p> <p>- Đầu kim rửa hút loại cong, có bọc silicon: 02 cái</p> <p>- Buồng thử test: 01 cái</p> <p>- Khóa vặn đầu kim phaco bằng Titan: 01 cái</p> <p>- Bộ dây I/A có cảm biến áp lực nằm ngoài buồng dịch, có thể hấp dùng lại nhiều lần: 03 cái</p> <p>- Tay cầm đốt điện đông, chất liệu titan, cáp nối dài khoảng 3m, đầu nối di động: 02 cái</p> <p>- Đầu kim điện đông: 01 cái</p> <p>- Bộ cắt dịch kính tổng hợp: 06 bộ</p> <p>- Đầu bọc tưới dùng cho cắt dịch kính: 01 bộ.</p> <p>- Hộp đựng dụng cụ hấp tiệt trùng: 01 cái</p> <p>- Tài liệu hướng dẫn sử Tiếng Anh + Tiếng Việt</p> |  | <ul> <li>Trọng lượng&nbsp;: Máy chính 31.4kg, bàn đạp chân 4.5-5.0kg tùy từng model</li> <li>Môi trường vận hành&nbsp;: +10 độ C - +35 độ C, áp suất 700 hPa – 1060 hPa, độ ẩm 30%-75%</li> <li>Áp suất cung cấp cho máy&nbsp;: 6.5 bar-10 bar</li> <li>Điện áp&nbsp;: 100V-240V VAC, Tần số 50Hz-60 Hz, Công suất khoảng 280 VA</li> <li>Điện đông&nbsp;: 500 Khz, 0-8W&nbsp; tại 50 ohm</li> <li>Xé bao tự động&nbsp;: 500 Khz với 2 mức công suất trung bình&nbsp;: 8.3W +/-0.3W tại 50 Ohm và mức cao&nbsp;:10.5 +/-1W W tại 50 Ohm</li> <li>Điều trị Glaucoma ( HFDS )&nbsp;: 500 Khz với công suất 7.5 W tại 50 Ohm</li> </ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2020-10-30 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-06-24
3556 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay phẫu thuật (2 vòi) | MP’DUO | Medical Process S.A.S. | Pháp | Medical Process S.A.S. | Pháp |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 300000000 | t | Bộ | true | 2021-05-29 | 2022-12-31 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001</p> | <p>Máy chính kèm phụ kiện&nbsp;: 01 bộ</p><p><span style="color: black;">Bồn rửa chính (loại 2 vòi): 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">Vòi nước (hình cổ vịt): 02 cái</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Bộ khung gắn bằng thép không rỉ: 01 bộ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Cảm biến hồng ngoại: 02 cái</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Van điện tử: 02 cái</span></p><p class="ql-align-justify">Ống kết nối nước bằng vật liệu HDPE (chống chlorine): 01 cái</p><p class="ql-align-justify">Siphon (đường kính 40mm): 01 cái</p><p class="ql-align-justify">Bộ tiền lọc: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">Bộ tiệt khuẩn bằng đèn UV : 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">Bộ xả dung dịch rửa tay tiệt khuẩn: 01 bộ</p><p>Bộ lọc tiệt khuẩn cuối vòi kích thước màng lọc 0.2µ: 02 bộ</p> |  | <p><br></p><p><br></p> | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cung cấp CO, CQ</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-05-29 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-05-29
3557 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa khử khuẩn ống nội soi | Máy rửa khử khuẩn ống nội soi | Máy Rửa Và Khử Trùng Kênh Ống Soi - SCOPE BUDDY | EFA-IN-G | Medivators Inc. | Mỹ | Medivators Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG | Mỹ | Nhóm null |  |  | 99000000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p><strong>Máy rửa và khử trùng kênh ống soi - SCOPE BUDDY</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: EFA-IN-G</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng s/x&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Medivators</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước s/x&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Mỹ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt chứng nhận chất lượng FDA, ISO 13485, CE</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hàng mới&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo hành&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 12 tháng</p> | <p>Máy chính đi kèm với:</p><p>- Bộ adapter nguồn điện: 1 bộ</p><p>- Bộ kit kết nối các loại ống soi : 1 Bộ</p><p>- Ống kiểm tra áp suất, lưu lượng: 1 cái</p><p>- Pad gắn tường: 1 cái<strong style="color: red;"> </strong></p> |  | <p>- Kích thước: 24,1 cao x 15,2 ngang x 20,3 sâu (cm).</p><p>- Thời gian bơm hút: 0 – 99 phút 59 giây</p><p>- Bộ điều khiển: Màn hình hiển thị kỹ thuật số với nút nhấn.</p><p>- Trọng lượng: 4,5kg</p><p>- Yêu cầu nguồn điện: 100-250 VAC ± 10%, 47-63Hz 1φ, cường độ &lt; 1.0 ampe</p><p>- Lưu lượng chất lỏng tối đa: 1 lít/ phút</p><p>- Áp lực bơm tối đa: 29 PSI</p><p>- Tương thích rộng rãi các loại hóa chất khử trùng và chất tẩy rửa trên thị trường</p><p>- Thiết kế nhỏ gọn, có thể treo tường hoặc để bàn</p><p>- Chứng nhận tiêu chuẩn an toàn điện: ETL và cETL , UL 61010-1 , CAN / CSA C22.2 số 61010-1</p><p>- Tiêu chuẩn nhiễu điện từ: FCC Mục 47, Phần 15, Lớp A, EN 55011 và EN 50082-1</p><p>- Nhiệt độ môi trường hoạt động: 15<sup>o</sup>C đến 35<sup>o</sup>C</p><p>- Nhiệt độ lưu trữ: -29<sup>o</sup>C đến 57<sup>o</sup>C</p><p>- Độ ẩm hoạt động: 10-75%</p><p>- Độ ẩm lưu trữ: 5-90%</p><p>- Có chứng nhận đảm bảo tương thích: Olympus, Pentax, Fujinon, Karl Storz, Richard Wolf, Welch Allyn, Vision Sciences, Gyrus ACMI</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG | 2021-06-30 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG | 2021-06-30
3558 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Ghế đi vệ sinh , tắm - inox | PN63.5 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 5100000 | t | Cái | true | 2021-06-08 | 2022-12-31 | <p>Ghế đi vệ sinh , tắm - inox&nbsp;</p> | <p>Kích thước D88xR62xC115cm (dung sai +/- 5%)</p> |  | <p>Kích thước D88xR62xC115cm (dung sai +/- 5%)</p><p>Có bánh xe nên dễ dàng di chuyển, bánh xe có khóa cố định.</p><p>Yên ngồi có thiết kế để đi vệ sinh tại chỗ hoặc đẩy vào vào nhà vệ sinh.</p><p>Chất liệu inox cao cấp 304 nên không rỉ khi tiếp xúc nước hoặc nước tiểu của người bệnh.</p><p>Niệm bọc simily, lớp dưới nệm là khung ngồi có lỗ nên bệnh nhân dễ dàng đi vệ sinh.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08
3559 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy lập bản đồ giác mạc | Máy đo bản đồ giác mạc Atlas Model 9000 (cấu hình cơ bản) | Atlas Model 9000 | Carl Zeiss Meditec Inc. | Mỹ | Carl Zeiss Meditec Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 649000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo bản đồ giác mạc<br /> Model: ATLAS 9000<br /> Hãng sản xuất: Carl Zeiss Meditec<br /> Xuất xứ: Singapore</p> | <p>Máy chính : 01 chiếc<br /> Dây nguồn: 1 chiếc<br /> Bàn đặt máy: 1 chiếc<br /> Bao phủ máy: 1 chiếc<br /> Bàn phím: 1 chiếc<br /> Chuột máy tính: 1 chiếc</p> |  | <p>Khoảng làm việc: 70 mm<br /> Trường nhìn: 17 mm x 14.5mm<br /> Vòng Placido: 22&nbsp;<br /> Nguồn sáng: Đèn LED bước sóng hồng ngoại không nhìn thấy ( 950nm)<br /> Quan sát: Camera CMOS kỹ thuật số độ phân giải 1280x1024 pixel<br /> Đo độ cong<br /> Biên độ đo: 15-95D (35-22.5 mm)<br /> Độ chính xác: +0.05D (+ 0.01mm)<br /> Khả năng lặp: +0.10D (+ 0.02mm)<br /> • Hiển thị:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Hình đơn lẻ<br /> Hình tổng quát<br /> So sánh mắt phải / trái<br /> Sự khác nhau<br /> Thay đổi theo thời gian<br /> Tùy chọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
3560 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Xe lăn trẻ khuyết tật không vành lăn nhỏ | PN58N | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 6200000 | t | Cái | true | 2021-06-08 | 2022-12-31 | <p>Xe lăn&nbsp;trẻ khuyết tật không vành lăn nhỏ</p> | <p>- Chất liệu: Khung Inox, không vành lăn, bánh mâm cao su đặc, nệm ngồi simily.</p><p>- Kích thước: D100xR56xC120cm,&nbsp;</p><p>- Kích thước chỗ ngồi R30xS38cm (+/- sai số 5%)</p> |  | <p>Xe lăn&nbsp;trẻ khuyết tật không vành lăn nhỏ</p><p>- Chất liệu: Khung Inox, không vành lăn, bánh mâm cao su đặc, nệm ngồi simily.</p><p>- Kích thước: D100xR56xC120cm,&nbsp;</p><p>- Kích thước chỗ ngồi R30xS38cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Chỗ tựa đầu có thể điều chỉnh trước sau và tăng cao - thấp từ 60-76cm.</p><p>- Chiều cao từ mặt đất lên yên ngồi: 48cm</p><p>- Khối lượng: 28kg</p><p>- Đóng thùng 1 sản phẩm/thùng carton: D100xR100xS35cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08
3561 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Bộ giúp thở Ampu các cỡ | NCS-400L-RV, NCS-500, NCS-600 | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA |  | Nhóm 6 |  |  | 356000 | t | Bộ | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>* Bóng cỡ người lớn 1600ml , trẻ em 550ml, sơ sinh 300ml</p><p>*&nbsp;Đóng gói có van thông minh, mask, dây oxy 2m, có túi chứa OXY dự trữ.</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO</p> | <p>* Bóng cỡ người lớn 1600ml , trẻ em 550ml, sơ sinh 300ml</p><p>*&nbsp;Đóng gói có van thông minh, mask, dây oxy 2m, có túi chứa OXY dự trữ.</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO</p> |  | <p>* Bóng cỡ người lớn 1600ml , trẻ em 550ml, sơ sinh 300ml</p><p>*&nbsp;Đóng gói có van thông minh, mask, dây oxy 2m, có túi chứa OXY dự trữ.</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18
3562 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Hệ thống CAD/CAM | Máy 3D SCANNER ( máy đọc ảnh vật liệu 3 chiều) | DS-EX Pro | Shining 3D | Trung Quốc | Shining 3D | Trung Quốc |  | CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 224184000 | t | Bộ | true | 2021-06-21 | 2022-06-21 | <p><strong style="color: black;">Máy Scan Nha khoa DS-EX Pro</strong></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: Shining 3D</span></p><p><span style="color: black;">Xuất xứ: Trung Quốc</span></p> | <p class="ql-align-center"><strong style="color: black;">Thông số</strong></p><p><span style="color: black;">Nguồn</span></p><p><span style="color: black;">DC24V</span></p><p><span style="color: black;">Nguồn sáng</span></p><p><span style="color: black;">Ánh sáng trắng/xanh (tùy chọn)</span></p><p><span style="color: black;">Độ phần giải camera</span></p><p><span style="color: black;">1.3MP</span></p><p><span style="color: black;">Tốc độ chụp</span></p><p><span style="color: black;">Dấu cắn: 8s, hàm trên/dưới, 1-8 đai, Dấu: 70s</span></p><p><span style="color: black;">Kích thước</span></p><p><span style="color: black;">260mmx270mmx420mm</span></p><p><span style="color: black;">Trọng lượng</span></p><p><span style="color: black;">5kg</span></p><p><span style="color: black;">Kết nối</span></p><p><span style="color: black;">USB 3.0</span></p><p><span style="color: black;">Định dạng file:</span> <span style="color: black;">.stl, .obj</span></p><p><strong style="color: black;">Cấu hình máy tính điều khiển</strong></p><p><span style="color: black;">Chip</span></p><p><span style="color: black;">Core i7-9700 (3.6 GHz, 12MB)</span></p><p><span style="color: black;">RAM</span></p><p><span style="color: black;">8GB RAM DDR4</span></p><p><span style="color: black;">Ổ cứng: 128 SSD</span></p><p><span style="color: black;">1TB HDD</span></p><p><span style="color: black;">Ổ quang học</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">DVDRW</span></p><p><span style="color: black;">Hệ điều hành</span></p><p><span style="color: black;">Win 10 Home</span></p> |  | <p class="ql-align-center"><strong style="color: black;">Thông số</strong></p><p><span style="color: black;">Nguồn</span></p><p><span style="color: black;">DC24V</span></p><p><span style="color: black;">Nguồn sáng</span></p><p><span style="color: black;">Ánh sáng trắng/xanh (tùy chọn)</span></p><p><span style="color: black;">Độ phần giải camera</span></p><p><span style="color: black;">1.3MP</span></p><p><span style="color: black;">Tốc độ chụp</span></p><p><span style="color: black;">Dấu cắn: 8s, hàm trên/dưới, 1-8 đai, Dấu: 70s</span></p><p><span style="color: black;">Kích thước</span></p><p><span style="color: black;">260mmx270mmx420mm</span></p><p><span style="color: black;">Trọng lượng</span></p><p><span style="color: black;">5kg</span></p><p><span style="color: black;">Kết nối</span></p><p><span style="color: black;">USB 3.0</span></p><p><span style="color: black;">Định dạng file:</span> <span style="color: black;">.stl, .obj</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D | 2021-06-21 | CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D | 2021-06-24
3563 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Cây thông nòng đặt nội khí quản khó | NCS-713-140S, NCS-713-141S, NCS-713-142S, NCS-713-140V, | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA |  | Nhóm 6 |  |  | 189000 | t | Cái | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>* Cỡ 6Fr x53.5cm, 10Fr x 70cm, 15Fr x 70cm Thẳng và Cỡ 6Fr x53.5cm, 10Fr x 70cm, 15Fr x 70cm Thẳng</p><p>* Sử dung Nội Khí Quản cho các số từ 2,5 - 9,5</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> | <p>* Cỡ 6Fr x53.5cm, 10Fr x 70cm, 15Fr x 70cm Thẳng và Cỡ 6Fr x53.5cm, 10Fr x 70cm, 15Fr x 70cm Thẳng</p><p>* Sử dung Nội Khí Quản cho các số từ 2,5 - 9,5</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> |  | <p>* Cỡ 6Fr x53.5cm, 10Fr x 70cm, 15Fr x 70cm Thẳng và Cỡ 6Fr x53.5cm, 10Fr x 70cm, 15Fr x 70cm Thẳng</p><p>* Sử dung Nội Khí Quản cho các số từ 2,5 - 9,5</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18
3564 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm máu lắng | Máy đo tốc độ máu lắng tự động 20 lỗ Mix-rate X20 | MONITOR 100 | ELITechGroup B.V. | Hà Lan | ELITechGroup B.V. | Hà Lan | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 368200000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-07 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống phân tích: 1.28 ml máu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số kênh đo: 100 kênh đo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng nạp mẫu: 100 mẫu một lần</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu nạp: ngẫu nhiên hoặc theo mẻ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết quả:&nbsp;Westergren mm/h (sử dụng phương pháp nội suy)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo: hồng ngoại</p> | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính tích hợp máy in và đầu đọc mã vạch: 01 máy</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống máu lắng: 01 hộp.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p> </p> |  | <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất lượng máy: mới 100%</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cấp: 100 - 240V/47-63Hz, nguồn đầu ra 12VDC, 3.5A</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động:</p><p> o&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ vận hành: 15 - 32<sup>0</sup>C</p><p> o&nbsp;&nbsp;Độ ẩm: 45 - 85%</p><p> </p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống phân tích: 1.28 ml máu</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số kênh đo: 20 kênh đo</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng nạp mẫu: 20 mẫu một lần</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết quả:&nbsp;Westergren mm/h (sử dụng phương pháp nội suy)</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp đo: hồng ngoại</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-07-10 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-07-10
3565 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy xử lý không khí | ATV-FH750 | Công Ty CP Airtech Thế Long | Việt Nam | Công Ty CP Airtech Thế Long | Việt Nam |  | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG |  | Nhóm null |  |  | 120000000 | t | Cái | false | 2021-05-29 | 2021-11-29 | <p class="ql-align-justify">Tạo môi trường áp lực âm giúp cách ly bệnh nhân tránh lây nhiễm cho người khác trong phòng, cùng với đó là việc giảm mật độ vi khuẩn virut do chính người bệnh phát tán trong buồng điều trị.</p> | <p>+ Kết cấu khung: Thép sơn tĩnh điện</p><p>+ Lọc ULPA: Hiệu suất 99.9995% ở 0.12µm</p><p>+ Đèn UV: Công suất 15W</p><p>+ Điện áp: AC220V 1φ 50Hz</p><p><br></p> |  | <p>+ Lưu lượng khí: 10 m3/min</p><p>+ Vận tốc khí thổi: 0.45 m/sec</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG | 2021-05-29 | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG | 2021-06-02
3566 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Lồng ấp | Lồng ấp | Lồng ấp cho trẻ sơ sinh | INC 200 | Phoenix Medical Systems PVT LTD | Ấn Độ | Phoenix Medical Systems PVT LTD | Ấn Độ | ["2020","2019"] | Công ty TNHH Quốc Tế Việt Nam Ấn Độ |  | Nhóm 6 |  |  | 890000000 | f | Hệ thống | false | 2021-05-20 | 2022-05-20 | <p>Lồng ấp cho trẻ sơ sinh cần hỗ trợ trong điều kiện đặc biệt</p><p>INC 200 cung cấp một môi trường nhiệt tối ưu cho trẻ sơ sinh. Nó giúp ổn định nhiệt độ cơ thể của trẻ sơ sinh ở mức bình thường bằng cách giảm thiểu sự mất nhiệt của trẻ sơ sinh.</p> | <p><strong style="color: rgb(56, 51, 54);">Phụ kiện tiêu chuẩn</strong></p><p>&nbsp;<span style="color: rgb(56, 51, 54);">Ø </span>Khung 2 lớp</p><p><span style="color: rgb(56, 51, 54);">&nbsp;Ø </span>Màn hình tràng mỏng TFT kích cỡ 7 inch</p><p><sup style="color: rgb(56, 51, 54);">Ø&nbsp;</sup>Đầu do không khí và nhiệt độ qua da cho trẻ</p><p><sup style="color: rgb(56, 51, 54);">&nbsp;Ø&nbsp;</sup>Tạo ẩm bằng động cơ</p><p><sup style="color: rgb(56, 51, 54);">&nbsp;</sup><span style="color: rgb(56, 51, 54);">Ø </span>Điều chỉnh nghiêng giường vận hành bằng điện</p><p><span style="color: rgb(56, 51, 54);">Ø </span>&nbsp;Cơ chế điều chỉnh xoay hoàn toàn lên đến 90<sup>o</sup>&nbsp;cả 2 bên</p><p><sup style="color: rgb(56, 51, 54);">Ø&nbsp;</sup>Cung cấp hộp đựng chiếu x quang, giữ ở dưới giường</p><p><sup style="color: rgb(56, 51, 54);">&nbsp;Ø&nbsp;</sup>Khay đỡ màn hình</p><p><span style="color: rgb(56, 51, 54);">Ø </span>Bánh xe có phanh</p><p><span style="color: rgb(56, 51, 54);">Ø </span>Điện cực tĩnh mạch</p><p><span style="color: rgb(56, 51, 54);">Ø </span>Ngăn kéo</p><p>&nbsp;</p><p><strong style="color: rgb(56, 51, 54);">Các tính năng tùy chọn</strong></p><p>&nbsp;<span style="color: rgb(56, 51, 54);">Ø</span>Oxy hóa được điều khiển tự động</p><p><span style="color: rgb(56, 51, 54);">&nbsp;Ø</span>Đo nồng độ bão hòa oxy trong máu bằng cảm biến Masimo</p><p><span style="color: rgb(56, 51, 54);">&nbsp;Ø</span>Đo cân nặng </p><p><span style="color: rgb(56, 51, 54);">Ø</span>Điều chỉnh chiều cao có động cơ</p><p><span style="color: rgb(56, 51, 54);">Ø</span>Đèn quan sát</p> |  | <p><strong style="color: rgb(56, 51, 54);">Phụ kiện tiêu chuẩn</strong></p><p>&nbsp;<span style="color: rgb(56, 51, 54);">Ø </span>Khung 2 lớp</p><p><span style="color: rgb(56, 51, 54);">&nbsp;Ø </span>Màn hình tràng mỏng TFT kích cỡ 7 inch</p><p><span style="color: rgb(56, 51, 54);">Ø&nbsp;</span>Đầu do không khí và nhiệt độ qua da cho trẻ</p><p><span style="color: rgb(56, 51, 54);">&nbsp;Ø&nbsp;</span>Tạo ẩm bằng động cơ</p><p><span style="color: rgb(56, 51, 54);">&nbsp;Ø </span>Điều chỉnh nghiêng giường vận hành bằng điện</p><p><span style="color: rgb(56, 51, 54);">Ø </span>&nbsp;Cơ chế điều chỉnh xoay hoàn toàn lên đến 90o&nbsp;cả 2 bên</p><p><span style="color: rgb(56, 51, 54);">Ø&nbsp;</span>Cung cấp hộp đựng chiếu x quang, giữ ở dưới giường</p><p><span style="color: rgb(56, 51, 54);">&nbsp;Ø&nbsp;</span>Khay đỡ màn hình</p><p><span style="color: rgb(56, 51, 54);">Ø </span>Bánh xe có phanh</p><p><span style="color: rgb(56, 51, 54);">Ø </span>Điện cực tĩnh mạch</p><p><span style="color: rgb(56, 51, 54);">Ø </span>Ngăn kéo</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Quốc Tế Việt Nam Ấn Độ | 2021-05-20 | Công ty TNHH Quốc Tế Việt Nam Ấn Độ | 2021-05-20
3567 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung bằng khí nén | Máy khí dung Famed | FA110 | Jiangsu Shuangsheng Medical Appliances Co., Ltd. | Trung Quốc | Jiangsu Shuangsheng Medical Appliances Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần H.H.A | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 750000 | t | Cái | true | 2021-06-24 | 2023-06-24 | <p>Máy khí dung Famed, model: FA110</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy chính.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt nạ người lớn: 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt nạ trẻ em: 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bầu xông (cốc thuốc): 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn khí: 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu xông họng: 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu xông mũi: 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Miếng lọc khí: 02 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn Điện áp 220V 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp đựng sản phẩm: 01 chiếc.</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: AC220V-50Hz. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất vận hành: 0.15 MPa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ: 0,2 ml/phút.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích bầu xông: 5 ml.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn: ≤ 65 dBA.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian bảo hành: 03 năm.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần H.H.A | 2021-06-24 | Công ty Cổ phần H.H.A | 2021-06-24
3568 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bể rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | Bể rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | Máy rửa siêu âm dung tích 10 lít | UC-1018S | Công Ty CP Công Nghệ Thương Doanh | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghệ Thương Doanh | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 65000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p><strong>Ứng dụng:</strong></p><p>Trong lĩnh vực y tế, máy rửa siêu âm để loại bỏ các chất bẩn, làm sạch các dụng cụ, đồ vật sử dụng trong Bệnh viện, phòng khám... như các dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ nha khoa, dụng cụ xét nghiệm, bộ khám phụ khoa...</p> | <p>- Máy chính: 1 cái</p> <p>- Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo:</p> <p>+ Rọ đựng vật cần làm sạch bằng inox SUS304: 01 cái</p> <p>+ Dây nguồn: 1 cái</p> <p>+ Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 1 quyển</p> |  | <p>- Nguyên lý hoạt động: Rửa sạch dụng cụ phẫu thuật, nha khoa, dụng cụ xét nghiệm... bằng sóng siêu âm kết hợp với dung môi là nước và hóa chất tẩy rửa chuyên dụng</p> <p>- Điều khiển chương trình hoàn toàn tự động bằng vi xử lý</p> <p>- Tần số siêu âm: 40KHz</p> <p>-&nbsp;Vật liệu: Inox SUS304</p> <p>-&nbsp;Dung tích khoang rửa: 10 lít</p> <p>-&nbsp;Nhiệt độ cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường đến 80<sup>0</sup>C</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2020-10-23 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-01-05
3569 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Xe lăn không vành lăn lớn | PN58IL | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 7200000 | t | Cái | true | 2021-06-08 | 2022-12-31 | <p>Xe lăn không vành lăn lớn</p> | <p>- Chất liệu: Khung Inox, không vành lăn, bánh mâm cao su đặc, nệm ngồi simily.</p><p>- Kích thước: D110xR70xC112cm, (+/- sai số 5%)</p> |  | <p>Xe lăn không vành lăn lớn</p><p>- Chất liệu: Khung Inox, không vành lăn, bánh mâm cao su đặc, nệm ngồi simily.</p><p>- Kích thước: D110xR70xC112cm, (+/- sai số 5%)</p><p>- Kích thước chỗ ngồi R45xS50cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Chỗ tựa đầu thay đổi 4 chiều có thể điều chỉnh trước - sau và tăng cao - thấp từ&nbsp;73 - 83cm. (+/- sai số 5%)</p><p>- Chiều cao từ mặt đất lên yên ngồi: 48cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Chiều cao từ gối tới bàn chân 35 - 40cm.</p><p>- Khối lượng: 30kg (+/- sai số 5%)</p><p>- Đóng thùng 1 sản phẩm/thùng carton: D100xR100xS40cm (+/- sai số 5%)</p><p>Hãng PhaNa - Việt Nam</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08
3570 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số | VP-1200 | Votem Co., Ltd | Hàn Quốc | Votem Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 145000000 | t | Cái | true | 2021-02-03 | 2021-08-31 | <p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình 12.1”; Độ phân giải cao [800x600] với tối đa 10 dạng sóng</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 thông số: ECG, SpO2, NIBP, IBP, nhiệt độ, nhịp thở.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị 6 dạng màn hình</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu trữ dữ liệu dạng hình ảnh và dạng bảng trong thời gian 7 ngày</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối mạng LAN có dây và không dây</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính : 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp người lớn : 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn khí để đo huyết áp : 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin kèm theo máy : 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đo nhiệt độ : 01 Cái </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn : 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực điện tim : 05 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đo SPO2 người lớn : 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp điện tim : 01 Chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đo huyết áp xâm lấn IBP: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh : 01 Cuốn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt : 01 Cuốn</p><p><br></p> |  | <p><strong>ECG</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp điện tim: cáp 5 điện cực</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số kênh : 3 kênh: 3 đạo trình/ 7 đạo trình (hiển thị đầy đủ) </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi đo HR: 0~300 bpm (± 2 bpm)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ quét: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/Giây</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhịp tim:&nbsp;Nhịp tim/ dò tìm chứng loạn nhịp tim</p><p> Phân tích ST: dải đo: -9.9mm ~+ 9.9mm, độ phân giải: 0.1mm </p><p>&nbsp;</p><p><strong>SpO2</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo: 0~100%</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: 100~70% ± 2%; 69~50% ± 3%; 49 ~ 0% không chỉ rõ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải xung: 0 ~ 300 bpm</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: 0 ~ 240 bpm ± 2bpm; 241 ~ 300 bpm ± 3 bpm</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian thiết lập: thời gian sóng hiển thị: Tối đa 2 giây, Tỷ lệ phần trăm SpO2 hiển thị: tối đa 10 giây</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ quét: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/Giây</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>Nhịp thở</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo: 0-200 bpmn (±2% hoặc ±2bpm)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ngừng thở:&nbsp;Tắt, 10~40 giây</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dạng sóng: 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, Tự động ohm hiển thị</p><p>&nbsp;</p><p><strong>NIBP</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kỹ thuật: oscillometric</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi đo lường: 0 ~ 300 mmHg</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian đo NIBP: 5 ~ 15 phút</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số huyết áp trong tĩnh mạch: 50 ~ 200 mmHg</p><p>&nbsp;</p><p><strong>TEMP</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi đo: 0 ~ 50.0<sup>0</sup>C</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: 25.0 ~ 50.0<sup>0</sup>C ± 0.1<sup>0</sup>C; 0 ~ 24.9<sup>0</sup>C ± 0.2<sup>0</sup>C</p><p>&nbsp;</p><p><strong>IBP </strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi đo: -50 ~ 350 mmHg</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: ± 1%</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2021-02-03 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng | 2021-06-18
3571 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun khử khuẩn bề mặt thông qua đường không khí sử dụng công nghệ gia nhiệt, công suất 300m3 | Aerosept 500 | Laboratoires Anios | Pháp | Laboratoires Anios | Pháp |  | Công ty TNHH Thương mại VM | Pháp | Nhóm null |  |  | 400000000 |  | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH Thương mại VM | 2021-06-24 | Công ty TNHH Thương mại VM | 2021-06-24
3572 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ nội soi mũi xoang | Panoview | Richard Wolf GmbH | Đức | Richard Wolf GmbH | Đức | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thành Phương | Đức | Nhóm 3 |  |  | 877000000 | t | Bộ | true | 2021-05-20 | 2021-12-31 | <p>Bộ dụng cụ dùng phẫu thuật nội soi mũi xoang</p> | <p>- Ống soi 4mm, 0 độ</p><p>- Ống soi 4mm, 30 độ</p><p>- Dây dẫn sáng (dùng với nội soi)</p><p>- Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang (kềm, kéo, ống hút....)</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thành Phương | 2021-05-20 | Công ty TNHH Thành Phương | 2021-05-20
3573 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | GIƯỜNG TẬP VẬT LÝ TRỊ LIỆU ĐA NĂNG | AXION 6 | Zimmer MedizinSysteme GmbH | Đức | Zimmer MedizinSysteme GmbH | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 230000000 | f | Bộ | true | 2021-03-31 | 2022-12-31 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p> | <p>Khung giường kèm đệm&nbsp;: 01 bộ</p><p>Bánh xe: 01 cặp</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng&nbsp;: 01 bộ</p> |  | <p><strong>3. Đặc tính kỹ thuật</strong></p><p><strong><em>Chắc chắn và đáng tin cậy</em></strong></p><p>-Sản xuất từ vật liệu chất lượng cao, cấu trúc hiện đại</p><p><strong><em>Thiết kế</em></strong></p><p>-Chức năng hoàn hảo, không cản trở tầm nhìn và phòng</p><p><strong><em>Sử dụng</em></strong></p><p class="ql-align-justify">- Bàn tập dòng AXION được sử dụng trong y tế và vật lý trị liệu, được sản xuất từ vật liệu chất lượng cao và có cấu trúc ổn định.</p><p class="ql-align-justify">- Mang lại phiên trị liệu an toàn, định vị bênh nhân chính xác, sử dụng linh hoạt</p><p class="ql-align-justify">- Dòng aXion &nbsp;được trang bị điều chỉnh chiều cao bằng điện từ 44 - 95cm, điều khiển bằng tay hoặc bàn chân.</p><p class="ql-align-justify">- Bộ công tắc chân với cảm biến đặc biệt ở phía trước và phía cuối, &nbsp;bộ cảm biến bên dưới đệm bên trái và bên phải giúp đa dạng tùy chọn chức năng.</p><p class="ql-align-justify"><strong><em>Đặc tính</em></strong></p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống khung an toàn và chắc chắn. Cấu trúc được hàn cân đối tối ưu chống biến dạng khung.</p><p class="ql-align-justify">- Chất liệu&nbsp;: Vật liệu thép, hệ thống khung chia phần với trục bi. </p><p class="ql-align-justify">- Đệm bàn với các phân khúc khác nhau (xem mô hình) với chất liệu PU và da tổng hợp. - Hai trục lăn nối tiếp, hệ thống bánh xe có thể nâng, dễ dàng di chuyển theo các hướng (tùy chọn). </p><p class="ql-align-justify">-Phần đầu có lỗ thở giúp bệnh nhân thoải mái ở tư thế nằm sấp.</p><p><strong>4. Thông số kỹ thuật</strong></p><p>Số phân khúc&nbsp;: 6</p><p>Bộ dẫn điện với công tắc tay</p><p>Góc nghiêng phần đầu: -90<sup>0</sup> đến +30<sup>0</sup></p><p>Motor thứ 2 nâng vị trí mặt đệm.</p><p>Độ nâng: 20 cm</p><p>Phần tựa tay xoay và điều chỉnh được</p><p>Điều chỉnh độ cao điện : 44 - 95cm.</p><p>Động cơ&nbsp;: 230 V AC, 50 Hz, 0,9 A, 145 W</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 N, IP 66, Lớp cách điện II</p><p>Hộp bảo vệ an toàn theo khuyến nghị của BfArm</p><p>Quy chuẩn&nbsp;: CE (93/42 / EEG) / MDD lớp I</p><p>Tải trọng&nbsp;: Chế độ linh hoạt lên đến 160 kg, chế độ tĩnh lên đến 180 kg</p><p>Trọng lượng&nbsp;: Theo mô hình, tối đa xấp xỉ 110kg</p><p>Phần đầu&nbsp;: 36 cm (dài)</p><p>Phần thân&nbsp;: 46+62+56 cm (dài)</p><p>Chiều rộng bàn: 54/75 cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-03-31 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-03-31
3574 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | KHAY QUẢ ĐẬU | KĐ1-0807 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 150000 | t | Cái | true | 2021-04-29 | 2022-04-29 | <p>- Khay hình quả đậu, dập lõm.</p><p>- Bề mặt khay phẳng, nhẵn, không có những vết xước</p><p>- Vành dập cong đều, toàn bộ không ba via hoặc cạnh sắc.</p> | <p>- Khay:&nbsp;&nbsp;01 cái</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul><p><br></p> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-04-29 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-05-24
3575 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống số hóa X quang | DR 400 | DR 400 | Agfa Gevaert HealthCare GmbH | Đức | Agfa NV | Bỉ |  | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 6545000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-30 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống Xquang kỹ thuật số</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2021-03-01 | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2021-06-30
3576 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Bộ lọc khuẩn 3 chức năng, có cổng đo CO2 | NCS-801-1, NCS-801-1C | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA |  | Nhóm 6 |  |  | 49900 | t | Cái | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>* Bộ lọc khuẩn Có cổng đo CO2, Có cổng dẫn khí, độ ẩm đầu ra: 31mg/H2O tại VT 500ml, sức cản tại 60 LPM: 180pa.</p><p>* Khoảng chết thấp 45ml, dòng khí đi qua 150-1500ml.</p><p>* Hiệu quả lọc vi khuẩn: 99.99998%.</p><p>* Hiệu quả lọc vius: 99.99997%.&nbsp;</p><p>* Trọng lượng nhẹ 29.1g.&nbsp;</p><p>&nbsp;* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> | <p>* Bộ lọc khuẩn Có cổng đo CO2, Có cổng dẫn khí, độ ẩm đầu ra: 31mg/H2O tại VT 500ml, sức cản tại 60 LPM: 180pa.</p><p>* Khoảng chết thấp 45ml, dòng khí đi qua 150-1500ml.</p><p>* Hiệu quả lọc vi khuẩn: 99.99998%.</p><p>* Hiệu quả lọc vius: 99.99997%.&nbsp;</p><p>* Trọng lượng nhẹ 29.1g.&nbsp;</p><p>&nbsp;* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> |  | <p>* Bộ lọc khuẩn Có cổng đo CO2, Có cổng dẫn khí, độ ẩm đầu ra: 31mg/H2O tại VT 500ml, sức cản tại 60 LPM: 180pa.</p><p>* Khoảng chết thấp 45ml, dòng khí đi qua 150-1500ml.</p><p>* Hiệu quả lọc vi khuẩn: 99.99998%.</p><p>* Hiệu quả lọc vius: 99.99997%.&nbsp;</p><p>* Trọng lượng nhẹ 29.1g.&nbsp;</p><p>&nbsp;* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18
3577 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | HỘP ĐỰNG DỤNG CỤ INOX | H1-0607 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 720000 | t | Cái | true | 2021-04-29 | 2022-04-29 | <p>-&nbsp;Hộp: Gồm thân và nắp được liên kết với nhau bởi kết cấu bản lề lá inox, nắp đóng mở nhẹ nhàng.</p> | <p>- Hộp:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul><p><br></p> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-04-29 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
3578 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Bộ lọc khuẩn có cổng dẫn khí | NCS-802-1 | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 46200 | t | Cái | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>* Bộ lọc khuẩn Có cổng đo CO2, Có cổng dẫn khí, độ ẩm đầu ra: 31mg/H2O tại VT 500ml, sức cản tại 30 LPM: 1.2cm H2O.</p><p>* Khoảng chết thấp 14ml, dòng khí đi qua 75-500ml.</p><p>* Hiệu quả lọc vi khuẩn: 99.99%.</p><p>* Hiệu quả lọc vius: 99.99%.&nbsp;</p><p>* Trọng lượng nhẹ 13.8g.&nbsp;</p><p>&nbsp;* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> | <p>* Bộ lọc khuẩn Có cổng đo CO2, Có cổng dẫn khí, độ ẩm đầu ra: 31mg/H2O tại VT 500ml, sức cản tại 30 LPM: 1.2cm H2O.</p><p>* Khoảng chết thấp 14ml, dòng khí đi qua 75-500ml.</p><p>* Hiệu quả lọc vi khuẩn: 99.99%.</p><p>* Hiệu quả lọc vius: 99.99%.&nbsp;</p><p>* Trọng lượng nhẹ 13.8g.&nbsp;</p><p>&nbsp;* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> |  | <p>* Bộ lọc khuẩn Có cổng đo CO2, Có cổng dẫn khí, độ ẩm đầu ra: 31mg/H2O tại VT 500ml, sức cản tại 30 LPM: 1.2cm H2O.</p><p>* Khoảng chết thấp 14ml, dòng khí đi qua 75-500ml.</p><p>* Hiệu quả lọc vi khuẩn: 99.99%.</p><p>* Hiệu quả lọc vius: 99.99%.&nbsp;</p><p>* Trọng lượng nhẹ 13.8g.&nbsp;</p><p>&nbsp;* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18
3579 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy làm ấm bệnh nhân | Hemotherm 400CE | Hemotherm 400CE | Cincinnati Sub-Zero Products, LLC | Mỹ | Cincinnati Sub-Zero Products, LLC | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-24 | 2022-06-24 | <p>'- Máy chính: 01 Chiếc</p><p>- Chăn trao đổi nhiệt:01 Chiếc</p><p>- Tài liệu HDSD (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 Bộ</p> | <p>'- Máy chính: 01 Chiếc</p><p>- Chăn trao đổi nhiệt:01 Chiếc</p><p>- Tài liệu HDSD (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 Bộ</p> |  | <p>'- Trao đổi nhiệt độ bằng nước</p><p>- Màn hình hiển thị bằng màn hình LED</p><p>- Dải nhiệt độ làm ấm: Từ 25˚C đến 42˚C</p><p>- Dải nhiệt độ làm mát: Từ 3˚C đến 32˚C</p><p>- Dung tích bình dung dịch làm ấm: 5.7 lít</p><p>- Dung tích bình dung dịch làm mát: 7.6 lít</p><p>- Lưu lượng dòng chảy tối đa 13 lít/phút</p><p>- Các tính năng an toàn: Giám sát quá nhiệt giới hạn trên, giới hạn dưới</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-06-24 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-06-24
3580 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo | Acuson NX3 Elite | Siemens Healthineers Ltd. | Hàn Quốc | Siemens Healthineers Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-28 | 2021-07-31 | <p>Máy siêu âm màu tổng quát dùng chẩn đoán bệnh</p> |  |  | <p>- Môi trường: </p><p>+ Nhiệt độ 10 độ C đến 40 độ C </p><p>+ Độ ẩm 30% đến 80%</p><p>- Đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 13485 </p><p>- Nguồn điện: 200V đến 240V, 50/60Hz</p><p>- Dải động toàn hệ thống: &gt; 266 dB</p><p>- Màn hình phẳng (LED), rộng 21,5 inch, màu</p><p>- Độ phân giải: 1920 x 1080 điểm ảnh</p><p>- Góc quan sát: 178 độ</p><p>- Màn hình cảm ứng: 10,4 inch</p><p>- Đèn nền chiếu sáng bàn phím</p><p>- Bàn phím QWERTY hỗ trợ nhập dữ liệu, lập trình các phím chức năng và hệ thống</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2020-12-28 | Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Y Tế An Thịnh | 2021-06-03
3581 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ Laser | Máy phẫu thuật laser CO2 | DS-40U (B) | Daeshin Enterprise Co. LTD | Hàn Quốc | Daeshin Enterprise Co. LTD | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Trivina | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 515500000 | t | Chiếc | false | 2020-11-06 | 2021-12-31 | <p>Máy phẫu thuật laser CO2 sử dụng cho cắt đốt mô mềm.</p><p>Sử dụng cho phòng mổ, chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, TMH...</p> | <p>Máy chính: 01 máy</p><p>Bàn đạp chân: 01 chiếc</p><p>Kính bảo vệ mắt: 01 chiếc</p><p>Máy hút khói phẫu thuật: 01 máy</p><p>HDSD: 01 bộ</p> |  | <p>Loại laser: CO2</p> <p>Bước sóng: 10.6 mcron</p> <p>Công suất liên tục trên mô: 30W</p> <p>Công suất đỉnh: 315W</p> <p>Chùm tia mục tiêu: laser đỏ, 3,5 mW</p> <p>Chế độ phát tia: liên tục, xung, siêu xung</p> <p>Nguồn cấp: 202V</p> <p>Trọng lượng: 40kg</p> | <p>Bảo hành: 12 tháng</p><p>Bảo trì: theo yêu cầu (có báo giá riêng)</p><p>--------------------------------</p><p>* Mọi chi tiết xin liên hệ:</p><p>Công ty TNHH Trivina</p><p>www.trivina.vn</p><p>E-mail: info@trivina.vn</p><p>--------------------------------</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Trivina | 2020-11-06 | Công ty TNHH Trivina | 2021-05-20
3582 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | DR 100e | AGFA DR 100e | Technix Spa | Italy | Agfa NV | Bỉ |  | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | Italy | Nhóm null |  |  | 5540000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-30 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống Xquang di động</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2021-03-01 | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2021-06-30
3583 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng hơi nước | ADELA 2KK 325L | Sumer International Industry and Trade Inc | Thổ Nhĩ Kỳ | Sumer International Industry and Trade Inc | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2021"] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 1200000000 | t | Cái | true | 2021-06-08 | 2022-06-08 | <p>- Hệ thống điều khiển: PLC CPU</p><p>- Chế độ vận hành: Hoàn toàn tự động/ nút bấm các lệnh</p><p>- Kiểu màn hình: Màn hình cảm ứng màu TFT LCD, kích thước 7 inches (tùy chọn 10 inches)</p><p>- Phím bấm: cảm ứng</p><p>- Máy in: Máy in nhiệt dạng chữ/ số (40 ký tự)</p><p>- Kết nối và điều khiển từ xa: Cổng RS232/ USB; tùy chọn Ethernet</p><p>- Hệ thống cảnh báo: Hình ảnh, âm thanh, máy in</p><p>- Lưu trữ dữ liệu: lên tới 200 chu kỳ</p><p>- Theo dõi: Màn hình cảm ứng, đồng hồ analog cho buồng tiệt trùng, jacket, bộ tạo hơi và áp lực khí (áp lực kế)</p><p>- Di chuyển dễ dàng với 4 vị trí trên 4 bánh xe xoay và điểm cố định chắc chắn trên các bánh xe.</p><p>- Bộ tạo hơi với các van cơ khí</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các chương trình tiêu chuẩn:</p><p>- Dụng cụ phẫu thuật và y tế: 134°C</p><p>- Chất liệu vải dệt: 134°C</p><p>- Chất liệu nhựa: 121°C</p><p>- Chất lỏng trong bình thủy tinh: 121°C</p><p>- Chất lỏng trong bình thủy tinh: 125°C</p><p>- Tiệt trùng nhanh: 134°C</p><p>- Dụng cụ đặc biệt có khả năng nhiễm vi khuẩn prion: 134°C</p><p>- Test Bowie &amp; Dick: 134°C</p><p>- Test rò rỉ chân không</p><p>- Các chương trình tùy biến khác</p><p>Thời gian tiệt khuẩn (bao gồm cả thời gian tiệt khuẩn, thời gian sấy khô):</p><p>- Dụng cụ phẫu thuật và y tế (134°C): 60 phút</p><p>- Chất liệu vải dệt (134°C): 60 phút</p><p>- Chất liệu nhựa (121°C): 80 phút</p><p>- Chất lỏng trong bình thủy tinh (121°C): 60 phút</p><p>- Chất lỏng trong bình thủy tinh (125°C): 60 phút</p><p>- Tiệt trùng nhanh (134°C): 20 phút</p><p>- Dụng cụ đặc biệt có khả năng nhiễm vi khuẩn prion (134°C) : 90 phút</p><p>- Test Bowie &amp; Dick (134°C): 45 phút</p><p>- Test rò rỉ chân không: 25 phút</p> | <p>- Máy chính kèm bộ tạo hơi tích hợp</p><p>- Xe đẩy đưa đồ</p><p>- Khung giá đựng đồ bên trong khoang tiệt trùng</p><p>- Bộ an toàn sinh học nhiệt</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (TA+ TV)</p><p><br></p> |  | <p>- Thể tích buồng và kích thước:</p><p>+ Máy hấp tiệt trùng 325 lít, 1 cửa</p><p>+ Kích thước (Cao x rộng x sâu): 500x500x1300 (mm)</p><p>+ STU: 2</p><p>- Kích thước máy hấp tiệt trùng (Cao x rộng x sâu): 1765x995x1625 (mm)</p><p>- Trọng lượng máy: 770kg</p><p>- Máy tạo hơi:</p><p>+ Nguồn điện (3 pha, 400± 10VAC): 30</p><p>+ Nguồn lắp đặt (kW): 35</p><p>+ Thể tích bộ tạo hơi (lít): 50</p><p>- Kích thước xe đẩy vận chuyển đồ: 590x1100x1480 (mm)</p><p>- Kích thước khung đựng đồ bên trong khoang tiệt trùng: 490x430x1260 (mm)</p><p>- Nhiệt độ:</p><p>+ Dải nhiệt độ bên trong buồng tiệt trùng: 115OC – 137OC</p><p>+ Phép đo: PT 100 (chuẩn DIN class A)</p><p>+ Vị trí cảm biến: Buồng tiệt trùng (1 cảm biến)</p><p>- Áp suất:</p><p>+ Phép đo: các cảm biến áp suất (4 cảm biến)</p><p>+ Vị trí cảm biến: buồng tiệt trùng (1), jacket (1), bộ tạo hơi (1), vòng đệm (1)</p><p>- Chân không:</p><p>+ Nguồn: Bơm, vòng nước (2.2kW)</p><p>+ Có bộ phận tiền chân không</p><p>- Cấu trúc máy hấp tiệt trùng:</p><p>+ Thân máy: Thép không gỉ AISI 304</p><p>+ Buồng tiệt trùng: 6mm, thép không gỉ AISI 316L</p><p>+ Jacket: 3mm, thép không gỉ AISI 316L</p><p>+ Cửa: 10mm, thép không gỉ AISI 304</p><p>+ Khung máy: 1 – 1.5mm thép không gỉ AISI 304</p><p>+ Các ống: bằng đồng, thép không gỉ AISI 304</p><p>- Hệ thống thoát:</p><p>+ Nước: Ống nghiêng được lắp đặt tại chỗ với chiều dài ít nhất 2m, đường kính 2 inches – 3 inches</p><p>+ Hơi: Van cơ khí, điều khiển phần mềm</p><p>+ Không khí: Mô- tơ chân không (tích hợp)</p><p>- Jacket:</p><p>+ Kiểm tra áp suất: 3.75 bar</p><p>+ Kiểm tra nhiệt độ: 140OC</p><p>+ Nhiệt độ làm việc: 134OC</p><p>+ Áp suất làm việc: 2.5 bar</p><p>- Bộ tạo hơi:&nbsp;</p><p>+ Kiểm tra áp suất: 5.25 bar</p><p>+ Kiểm tra nhiệt độ: 150OC</p><p>+ Nhiệt độ làm việc: 144OC</p><p>+ Áp suất làm việc: 3.5 bar</p><p>- Bảo vệ mực nước: CRES (thép không gỉ chống ăn mòn)/ AISI 304 SS</p><p>- Tiêu thụ năng lượng:&nbsp;</p><p>+ Điện: 20kW/ vòng</p><p>+ Nước: ~120lít/ vòng</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-06-08 | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-06-08
3584 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống Elisa | Hệ thống Elisa bán tự động | Hệ thống máy đọc Elisa PR 4100 | Pr4100 | Tecan Austria GmbH | Áo | Bio-Rad | Pháp |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 324000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-15 | 2021-06-30 | <p>Máy đọc khay vi thể PR 4100 của Bio-Rad là thế hệ mới của máy đọc khay vi thể đo độ hấp thụ 8 kênh. Cung cấp sự đo lường kết quả chính xác, sao lưu và nhanh chóng, với thiết kế gọn, nhiều đổi mới. Vận hành thông qua một máy tính Notebook với phần mềm Windows® 7, hệ thống hợp thức hóa với danh mục xét nghiệm Elisa của Bio-Rad.&nbsp;</p> | <p>Máy chính</p><p>Phần mềm</p><p>Máy tính đi kèm</p><p>Các phụ kiện khác</p><p>Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>Nguồn cấp: 100 -240 VAC, 50 / 60 Hz. Nhiệt độ vận hành: 15 - 35<sup>0</sup>C. Độ ẩm: 20 - 80%. <strong>Các kính lọc được lắp </strong>405, 450, 492, 550, 620 nm. <strong>Khay vi giếng </strong>Tất cả các loại khay 96 giếng có đáy trong suốt (đáy bằng, đáy hình chữ C, U, V, kể cả loại khay có giếng theo từng dãy)</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-15 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-04-22
3585 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ soi treo thanh quản | 8449 | Richard Wolf GmbH | Đức | Richard Wolf GmbH | Đức | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thành Phương | Đức | Nhóm 3 |  |  | 658000000 | t | Bộ | true | 2021-05-20 | 2021-12-31 | <p>Bộ dụng cụ dùng soi treo thanh quản</p> | <p>- Ống soi vi phẫu thanh quản cỡ A</p><p>- Ống soi vi phẫu thanh quản cỡ B</p><p>- Cần treo ống soi</p><p>- Bộ dụng cụ phẫu thuật (kềm, kéo, ống hút....)</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thành Phương | 2021-05-20 | Công ty TNHH Thành Phương | 2021-05-20
3586 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu 4D 3 đầu dò | Voluson S10 Expert | GE Ultrasound Korea Ltd. | Hàn Quốc | GE Ultrasound Korea Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p>Nguồn cung cấp: 100 – 120 và 220 – 240 VAC . 50/60 Hz</p><p>Nhiệt đô cho phép vận hành 30°C</p><p>Độ ẩm cho phép vận hành 80%.</p> | <p>01 Máy chính thiết kế dạng xe đẩy</p> <p>01 Đầu dò Convex đa tần</p> <p>01 Đầu dò Microconvex đa tần</p> <p>01 Đầu dò Volume Convex đa tần</p> <p>01 Bộ phụ kiện</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-02
3587 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Mask thanh quản các cỡ | NCS-712-15, NCS-712-16, NCS-712-17, NCS-712-18, NCS-712-19, NCS-712-20, NCS-712-21 | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA |  | Nhóm 6 |  |  | 315000 | t | Cái | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>* Chất liệu Silicone, có bóng, sử dụng tới 40 lần, các cỡ 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> | <p>* Chất liệu Silicone, có bóng, sử dụng tới 40 lần, các cỡ 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> |  | <p>* Chất liệu Silicone, có bóng, sử dụng tới 40 lần, các cỡ 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18
3588 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Dây oxy 2 nhánh các cỡ | NCS-554, NCS-555, NCS-556 | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 16800 | t | Cái | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>* Nguyên liệu PVC (màu xanh), Dây dài 2m&nbsp;</p><p>* Các cỡ người lớn, trẻ em , sơ sinh</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> | <p>* Nguyên liệu PVC (màu xanh), Dây dài 2m&nbsp;</p><p>* Các cỡ người lớn, trẻ em , sơ sinh</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, FDA</p> |  | <p>* Nguyên liệu PVC (màu xanh), Dây dài 2m&nbsp;</p><p>* Các cỡ người lớn, trẻ em , sơ sinh</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-30 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18
3589 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo chỉ số ABI và tốc độ sóng lan truyền | Máy đo chỉ số ABI và tốc độ sóng lan truyền | Máy chẩn đoán bệnh động mạch ngoại biên (chẩn đoán bệnh xơ vữa động mạch) | Basic 3.2 | Atys Medical | Pháp | Atys Medical | Pháp | ["2021"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 650000000 | t | Bộ | true | 2021-04-29 | 2021-12-31 | <p>Máy Doppler mạch mạch, chẩn đoán bệnh động mạch ngoại biên, chẩn đoán bệnh xơ vữa động mạch, đo ghi thể tích mạch.</p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">Dòng Basic: Siêu âm mạch máu</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phép ghi biến đổi thể tích bằng quang học</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghi thể tích mạch</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số mắt cả chân, cánh tay, ngón tay</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">* Mạch học (giải phẫu)</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">* Tĩnh mạch học</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">* Tim mạch</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">* Đái tháo đường</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">&nbsp;</span></p> | <p> - Máy chính: 01 cái</p><p> - Đầu dò 8MHZ: 01 cái</p><p> - Cảm biến động mạch: 01 cặp</p><p> - Băng quấn cánh tay/mắt cá chân: 02 cái</p><p> - Băng quấn ngón tay/ ngón chân: 02 cái</p><p> - Bàn đạp chân kép: 01 cái</p><p>. - Loa âm thanh nổi tích hợp: 01 bộ - Ổ cắm tai nghe tích hợp: 01 chiếc</p><p>- Cảm biến tĩnh mạch: 01 cặp</p><p>- Miếng dán cảm biến tĩnh mạch: 01 hộp</p><p>- Máy tính (có thể mua tại Việt Nam): 01 bộ</p><p>- Máy in (có thể mua tại Việt Nam): 01 cái</p><p>- Xe đẩy đặt máy chính hãng: 01 cái </p> |  | <p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">Dòng Basic: Siêu âm mạch máu</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phép ghi biến đổi thể tích bằng quang học</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghi thể tích mạch</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số mắt cả chân, cánh tay, ngón tay</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">* Mạch học (giải phẫu)</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">* Tĩnh mạch học</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">* Tim mạch</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">* Đái tháo đường</span></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">&nbsp;</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc | 2021-04-29 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc | 2021-04-29
3590 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 4D | Logiq F6 | General Electric Company | Trung Quốc | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương |  | Nhóm 2 |  |  | 1800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <p>Nhóm thiết bị:</p> <p>Tên chung của thiết bị: Máy siêu âm Doppler màu 4D</p> <p>Tên thương mại: Máy siêu âm Doppler màu 4D</p> <p>Model: Logiq F6</p> | <p>Thông tin chung về thiết bị: máy siêu âm Doppler màu 4D</p> <p>Cấu hình cơ bản:</p> <ul> <li>Máy chính: 01 máy</li> <li>Đầu dò Convex: 01 chiếc</li> <li>Đầu dò Linear: 01 chiếc</li> <li>Đầu dò 4D: 01 chiếc</li> <li>Phần mềm đi kèm máy: 01 bộ</li> <li>Máy in nhiệt: 01 máy</li> <li>Gel siêu âm: 05 lít</li> <li>Tài liệu HDSD: 01 bộ</li> </ul> <p>Cấu hình nâng cao:</p> <ul> <li>Tùy chọn mua thêm (hoặc thay đổi loại ) đầu dò, phần mềm, options phần cứng…</li> </ul> |  | <p>Thông số chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <ol> <li>Máy chính:</li> </ol> <ul> <li>Model: Logiq F6</li> <li>Thiết kế: Dạng xe đẩy có 4 bánh xe</li> <li>Màn hình: 17 inches</li> <li>Màn hình cảm ứng điều khiển: 9.9 inches</li> <li>Số cổng cắm đầu dò hoạt động ( Không tính đầu dò bút chì): 03</li> </ul> <ol> <li value="2">Lĩnh vực thăm khám: Ổ bụng, sản phụ khoa, tim mạch, mô mềm, cơ xương khớp, nhi khoa, sơ sinh…</li> <li value="3">Phương pháp quét:</li> </ol> <ul> <li>Convex</li> <li>Linear</li> <li>Sector</li> <li>4D thời gian thực</li> <li>Đầu dò hai bình diện</li> </ul> <ol> <li value="4">Các mode hoặt động:</li> </ol> <ul> <li>B mode</li> <li>Harmonic</li> <li>M mode</li> <li>Doppler xung PW</li> <li>Doppler liên tục CW (tùy chọn)</li> <li>Doppler màu CFM</li> <li>Doppler năng lượng PDI</li> <li>4D</li> </ul> <ol> <li value="5">Kiểu hiển thị:</li> </ol> <ul> <li>B</li> <li>Dual B</li> <li>B/M</li> <li>M</li> <li>B/CFM(PDI)</li> <li>B/PW (CW)</li> <li>Triplex</li> <li>3D/4D</li> </ul> <ol> <li value="6">Các gói đo đạc tính toán:</li> </ol> <ul> <li>Các phép đo đạc cơ bản trong: B mode, M mode, Doppler</li> <li>Các phép đo đạc tính toán trong Sản phụ khoa</li> <li>Các phép đo đạc tính toán trong niệu khoa</li> <li>Các phép đo đạc tính toán trong tim mạch</li> </ul> <ol> <li value="7">Các cổng kết nối ngoại vi:</li> </ol> <p>USB, HDMI. RJ45, Composite, S video</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-17 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-17
3591 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Xe lăn inox trẻ em | PN59IN.0 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 4800000 | t | Cái | true | 2021-06-08 | 2022-12-31 | <p>Xe lăn inox trẻ em</p> | <p>- KT:D95xR55xC85 cm (+/- sai số 5%).</p><p>- KT chỗ ngồi : D40xR40cm, Lưng: R 40xC40 cm</p> |  | <p>Xe lăn inox trẻ em</p><p>- KT:D95xR55xC85 cm (+/- sai số 5%).</p><p>- KT chỗ ngồi : D40xR40cm, Lưng: R 40xC40 cm</p><p>- Khung sườn Inox , vành lăn inox ,nệm ngồi simily , bánh mâm cao su đặc, xếp gọn .&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08
3592 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Mask Oxy có túi trữ | NCS-541, NCS-542 | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA |  | Nhóm 6 |  |  | 33100 | t | Cái | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>* Chất liệu: PVC y tế</p><p>* Mask có 3 van 1 chiều, có kẹp mũi, túi trữ oxy, dây nối oxy 2m</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> | <p>* Chất liệu: PVC y tế</p><p>* Mask có 3 van 1 chiều, có kẹp mũi, túi trữ oxy, dây nối oxy 2m</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> |  | <p>* Chất liệu: PVC y tế</p><p>* Mask có 3 van 1 chiều, có kẹp mũi, túi trữ oxy, dây nối oxy 2m</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18
3593 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Mask phun khí dung | NCS-400F, NCS-500C, NCS-600F, NCS-600FN | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA |  | Nhóm 6 |  |  | 31500 | t | Cái | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>* Chất liệu: PVC y tế, có kẹp mũi</p><p>* Bình chứa thuốc 6ml,&nbsp;người lớn dây nối oxy 2m, trẻ em dây nối oxy 3m, trẻ em dây nối oxy 4m, sơ sinh dây nối oxy 5m</p> | <p>* Chất liệu: PVC y tế, có kẹp mũi</p><p>* Bình chứa thuốc 6ml,&nbsp;người lớn dây nối oxy 2m, trẻ em dây nối oxy 3m, trẻ em dây nối oxy 4m, sơ sinh dây nối oxy 5m</p> |  | <p>* Chất liệu: PVC y tế, có kẹp mũi</p><p>* Bình chứa thuốc 6ml,&nbsp;người lớn dây nối oxy 2m, trẻ em dây nối oxy 3m, trẻ em dây nối oxy 4m, sơ sinh dây nối oxy 5m</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18
3594 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Hệ thống đo thính lực + buồng đo | Máy đo nhĩ lượng | Audio Smart | Neurosoft Ltd. | Nga | Neurosoft Ltd. | Nga | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Nga | Nhóm 6 |  |  | 700000000 | t | Bộ | true | 2021-05-19 | 2021-12-31 | <p><strong>Ứng dụng:</strong></p><p><strong style="color: black;">Audio-SMART</strong><span style="color: black;"> là một thiết bị đo thính lực di động để kiểm tra các bất thường của tai giữa, tai trong và thân não nhằm chẩn đoán các dạng mất thính lực khác nhau.</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">Các bài kiểm tra Audio smart thực hiện được:</span></p><p><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo âm ốc tai kích gợi thoáng qua (TEOAE)</strong></p><p><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo sản phẩm méo của âm ốc tai (DPOAE)</strong></p><p><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo đáp ứng thính giác thân não (ABR và AABR)</strong></p><p><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo nhĩ lượng (TYMPANOMETRY)</strong></p><p><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo phản xạ âm (ACOUSTIC REFLEXES)</strong></p><p><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo phản xạ âm giảm dần (ACOUSTIC REFLEX DECAY)</strong></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Đo chức năng vòi nhĩ (EUSTACHIAN TUBE FUNCTION TEST)</p><p>Điều kiện hoạt động:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải nhiệt độ: 10<sup>0</sup>C~ 35<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải độ ẩm: 30-85%, không ngưng tụ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải áp suất: 70-106kPa</p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Máy chính Audio-SMART</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Khối trở kháng Audio-SMART</span>-</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Thẻ nhớ Micro SD</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Bộ nguồn BPM-9</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Bộ chuyển đổi USB-Bluetooth</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Dây cấp nguồn 220 (đen)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">03 Đầu dò OAE</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Bộ eartips (người lớn, đường kính 3-14 mm)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Rút đầu dò</span>&nbsp;&nbsp;Đ</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Kiểm tra khoang</span>o</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Chỉ nha khoa</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Dây buộc cổ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Dây đeo vai cho khối trở kháng</span> </p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Giá đỡ khối trở kháng gắn đai đeo vai</span>âm </p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Hướng dẫn kỹ thuật "Audio-SMART"</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 Túi vận chuyển</span></p> |  | <p><span style="color: black;">Phân tích kết quả tự động: có</span></p><p><span style="color: black;">Chỉ báo chất lượng cài đặt đầu dò: có</span></p><p><span style="color: black;">Số lượng bài kiểm tra được lưu trong bộ nhớ hệ thống:</span> <span style="color: black;">&gt;10000</span></p><p><span style="color: black;">Số lượng thẻ bệnh nhân được lưu trong bộ nhớ hệ thống: &gt;10000</span></p><p><span style="color: black;">Thời gian hoạt động liên tục của thiết bị điện tử khi sử dụng pin sạc: không thấp hơn 10 hours</span></p><p><span style="color: black;">Màn hình hiển thị: 4.3", độ phân giải 272×480</span></p><p><span style="color: black;">Kết nối: Bluetooth</span></p><p><span style="color: black;">Điện áp bộ cấp nguồn bên ngoài: 9 V</span></p><p><span style="color: black;">Độ an toàn: BF</span></p><p><span style="color: black;">Phân cấp bảo vệ khỏi sốc điện: 1</span></p><p><span style="color: black;">Nguồn cấp điện ở trong máy: Pin Li-ion 6600mAh</span></p><p><span style="color: black;">Mức độ bảo vệ được cung cấp bởi vỏ máy: IP20 tuân thủ theo tiêu chuẩn EN 60529</span></p><p>Điều kiện hoạt động:</p><p>- Dải nhiệt độ: 10<sup>0</sup>C~ 35<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;Dải độ ẩm: 30-85%, không ngưng tụ</p><p>- Dải áp suất: 70-106kPa</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-05-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-05-21
3595 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy xả khí sạch di động | ATV-FA20 | Công Ty CP Airtech Thế Long | Việt Nam | Công Ty CP Airtech Thế Long | Việt Nam |  | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG |  | Nhóm null |  |  | 396000000 | t | Bộ | false | 2021-05-29 | 2021-11-29 | <ul><li class="ql-align-justify">Máy xả khí sạch dùng cho phòng áp lực âm</li><li class="ql-align-justify">Máy được sản xuất theo chuyển giao kỹ thuật của tập đoàn Airtech Nhật Bản. Hút toàn bộ không khí trong phòng bệnh sau đó xử lý và tiêu diệt các vi khuẩn, vi rút thông qua hệ thống màng lọc kép hiệu suất cao HEPA và tia UV trước khi xả ra môi trường ngoài phòng từ đó làm hạn chế khả năng lây nhiễm tại khu vực lân cận phòng điều trị bệnh nhân truyền nhiễm.</li></ul> | <ul><li class="ql-align-justify">Toàn bộ thiết bị là một cấu trúc thống nhất bằng vật liệu thép sơn tĩnh điện giúp dễ dàng vệ sinh, lau chùi.</li><li class="ql-align-justify">Thiết kế nguyên khối, dễ dàng vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng.</li><li class="ql-align-justify">Vật liệu thép sơn tĩnh điện chất lượng cao, tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm.</li><li class="ql-align-justify">Sử dụng quạt với hiệu suất cao và tiết kiệm điện năng.</li><li class="ql-align-justify">Chân đế có gắn bánh xe giúp dễ dàng di chuyển.</li></ul> |  | <p>- Thông số kỹ thuật:</p><p>+ Kết cấu khung: Thép sơn tĩnh điện</p><p>+ Lọc HEPA: Hiệu suất 99.99% ở mức 0.3μm</p><p>+ Đèn UV: Công suất 15W</p><p>+ Điện áp: AC220V 1φ 50 / 60Hz</p><p>+ Lưu lượng khí cấp: 3-4 m3/phút</p><p>+ Lưu lượng khí thải: 10-16&nbsp;m3/phút</p><p>+ Độ ồn: 49 dBA</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG | 2021-05-29 | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG | 2021-05-29
3596 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | M747 | Meditec International England Limited | Anh | Meditec International England Limited | Anh | ["2021"] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | Anh | Nhóm 3 |  |  | 90000000 | t | Cái | true | 2021-04-08 | 2022-04-08 | <p>- Monitor theo dõi đa chức năng, hỗ trợ bệnh nhân người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.</p><p>- Màn hình cảm ứng màu 12.1 inch, có thể hiển thị đồng thời các thông số bệnh nhân, dạng sóng và thông tin báo động, số giường, đồng hồ, trạng thái màn hình và thông tin nhắc nhở khác. - Màn hình được phân chia thành 4 khu vực hiển thị: Khu vực thông tin, khu vực đồ thị dạng sóng, khu vực thông số và khu vực menu.</p><p>- Dễ dàng vận hành với menu truy nhập nhanh, các phím cứng và núm xoay</p><p>- Các thông số theo dõi: ECG, RESP, SpO2, NIBP, Dual TEMP.</p><p>- Hiển thị lên tới 8 dạng sóng trên giao diện màn hình có độ phân giải cao.</p><p>- Thực hiện 26 loại phân tích rối loạn nhịp tim</p><p>- Lưu trữ lên đến 160 giờ dữ liệu xu hướng cho tất cả các thông số dạng bảng và đồ họa</p><p>- Lưu trữ lên đến 5000 phép đo NIBP và 200 sự kiện báo động</p><p>- Tích hợp nguồn điện để trực tiếp kết nối với nguồn AC</p><p>- Bộ chỉ thị báo động và tạm tắt báo động</p><p>- Cổng báo gọi y tá, đầu ra tương tự đồng bộ máy khử rung tim, cổng VGA, giao thức USB và hơn thế nữa</p><p>- Tích hợp máy in</p><p>- Quan sát: màn hình cảm ứng màu rộng 12.1 inch cho phép quan sát rõ ràng dữ liệu bệnh nhân</p><p>- Kết nối mạng: chức năng hoạt động một mình hoặc monitor được kết nối mạng</p> | <p> - Máy chính với màn hình màu cảm ứng 12.1 inch: 01 bộ </p><p>-&nbsp;Dây đo ECG, loại 05 điện cực: 01 chiếc&nbsp; </p><p>-&nbsp;Đầu đo SpO2, dùng cho người lớn, loại sử dụng nhiều lần: 01 chiếc </p><p>- Đầu đo SpO2, dùng cho trẻ em, loại sử dụng nhiều lần: 01 chiếc&nbsp; </p><p>- Đầu đo nhiệt độ qua da, sử dụng nhiều lần: 01 chiếc </p><p>- Bao đo huyết áp không xâm nhập cho người lớn sử dụng nhiều lần: 01 chiếc </p><p>- Bao đo huyết áp không xâm nhập cho trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 chiếc </p><p>- Máy in tích hợp: 01 chiếc </p><p>- Giấy in nhiệt: 01 cuộn </p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ </p> |  | <p> ECG: </p><p>- Các đạo trình Dây 5 đạo trình: I, II, III, avR, avL, avF, V </p><p>- Độ nhạy hiển thị 1.25mm/mV, 2.5mm/mV, 5.0mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV, 40mm/mV, Auto </p><p>- Tốc độ quét: </p><p>+ Hiển thị dài hạn: 25mm/s, 50 mm/s </p><p>+ Hiển thị không dài hạn: 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s </p><p>Giá trị ST: </p><p>- Dải đo: -2.0 - 2.0 mV </p><p>- Lỗi phép đo: -0.8mV~+0.8mV: ±0.02mV hoặc ±10%, tùy giá trị nào lớn hơn </p><p>+ Dải giới hạn báo động ST: -2.0mV-+2.0mV </p><p>- Lỗi giới hạn báo động ST: ±0.1mV </p><p>- Độ phân giải: 0.01mV (0.1mm) </p><p>Bảo vệ ESU:&nbsp; </p><p>+ Chế độ cắt: 300W </p><p>+ Chế độ ngưng tụ: 100W </p><p>+ Thời gian hồi phục: ≤10 giây </p><p>Nhịp thở: </p><p>- Phương pháp trở kháng lồng ngực -&nbsp;Dải đo RR và báo động: </p><p>+ Người lớn: 0 đến 120 nhịp/phút;&nbsp; </p><p>+ Trẻ em, sơ sinh: 0 đến 150 nhịp/phút </p><p>- Giới hạn báo động không nhịp thở: </p><p> + Lỗi: ±5 giây </p><p>- Kiểu báo động: SYS, DIA, MEAN </p><p>Dải đo và báo động: </p><p>Chế độ người lớn : </p><p>- SYS: 40mmHg~270mmHg </p><p>- DIA: 10 mmHg~215mmHg </p><p>- MEAN: 20mmHg~235mmHg </p><p>Chế độ trẻ em: </p><p>- SYS: 40mmHg~200mmHg </p><p>-&nbsp;DIA: 10mmHg~150mmHg </p><p>- MEAN: 20mmHg~165mmHg </p><p>Chế độ sơ sinh: </p><p>- SYS: 40mmHg~135mmHg </p><p>- DIA: 10 mmHg~100mmHg </p><p>- MEAN: 20mmHg~110mmHg </p><p>- Lỗi: ±0.1kPa hoặc ±1mmHg, tùy giá trị lớn hơn </p><p>- Thời gian đo trong chế độ tự động: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 phút </p><p>- Phạm vi áp lực ban đầu:&nbsp; </p><p>+ Người lớn: 80～280 mmHg </p><p>+ Trẻ em: 80～210 mmHg </p><p>+ Sơ sinh: 60～140 mmHg </p><p> - Bảo vệ quá áp: </p><p>- Dung sai: ±3mmHg SpO2: </p><p>- Dải hiển thị:&nbsp;1 đến 100% </p><p>- Độ phân giải:&nbsp;1% </p><p>- Độ chính xác: ±1% </p><p>- Khoảng thời gian thực hiện: khoảng 2 giây </p><p>- Thời gian cập nhật dữ liệu: 8 giây </p><p>- Dải giới hạn báo động:&nbsp;0% đến 100% PR: </p><p>- Dải đo: 20bpm~254bpm </p><p>- Dải giới hạn báo động: 20-350 nhịp/ phút </p><p>- Độ phân giải: 1 nhịp/ phút - Độ chính xác: ±1 nhịp/ phút </p><p>- Lỗi phép đo: ±2bpm </p><p>Nhiệt độ: </p><p>- Số kênh: 2 </p><p>- Dải đo và báo động:&nbsp;0 đến 50°C (32 to 122°F) </p><p>- Dải báo động:&nbsp;0 đến 50°C (32 to 122°F) </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-06-08 | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-06-08
3597 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ tạo lỗ động mạch | FB194R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 14143500 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ tạo lỗ động mạch, dk 4mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21
3598 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp Bulldog | FB375R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 15850800 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp Bulldog cong, ngàm 30mm, dài 6cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3599 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang đo mật đô xương | Máy đo độ loãng xương toàn thân | PRIMUS | OsteoSys Co., Ltd | Hàn Quốc | OsteoSys Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-06-26 | <p><strong>MÁY ĐO ĐỘ LOÃNG XƯƠNG TOÀN THÂN (BẰNG TIA X)</strong></p><p><strong>Model: PRIMUS</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: OsteoSys - Hàn Quốc</strong></p> | <p><strong><em><u>Cấu hình tiêu chuẩn:</u></em></strong></p><ul><li>01 Máy chính</li><li>01 Phantom chuẩn máy</li><li>01 Đĩa phần mềm chẩn đoán</li><li>01 Bộ hỗ trợ định vị chân.</li><li>01 Bộ hỗ trợ định vị lưng.</li><li>01 Bộ bàn đặt máy tính</li><li>01 Dây cáp nguồn</li><li>01 Dây cáp mạng LAN</li><li>01 Bộ máy tính</li><li>01 Máy in phun màu.</li><li>01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng</li></ul> |  | <p><strong>Công nghệ và thiết kế</strong></p><p>Công nghệ DXA: (Hấp thu tia X năng lượng kép)</p><p>Chùm tia rẻ quạt hẹp.</p><p>Bảng điều khiển cảm ứng.</p><p><strong>Thời gian quét: </strong></p><p>Xương cột sống: 30 giây </p><p>Xương đùi(trái và phải): 25 giây </p><p>Xương cẳng tay: 23 giây </p><p>Xương đốt sống nghiêng: 4 phút.</p><p>Toàn thân: 7 phút </p><p><strong style="color: black;">Các thông số đo:</strong></p><p><span style="color: black;">BMD, BMC, BMI, T-score, Z-score, phân tích thành phần cơ thể (mỡ, cơ nạc, % mỡ)</span></p><p><strong>Ứng dụng phần mềm</strong></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Đo và phân tích xương cột sống AP</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Đo và phân tích xương đùi, xương cột sống, xương cột sống nghiêng, xương cẳng tay, toàn thân.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Đo và phân tích chấn thương chỉnh hình khớp gối, khớp háng.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Đo và phân tích VFA (LVA, DVA)</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Phân tích thành phần toàn cơ thể.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Ứng dụng VAT (Đánh giá mỡ nội tạng)</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Ứng dụng FIM (Đánh giá mỡ trong cơ)</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Đo cho trẻ em.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Đánh giá gù cột sống, vẹo cột sống.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Bản đồ màu: BCM, RCM, OCM.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Phân tích theo Trend (BMD, phân tích thành phần cơ thể, ảnh quét)</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">B-scope (Body scope), L-scope</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Đánh giá nguy cơ gãy xương trong vòng 10 năm - FRAX.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Chế độ 1 lần quét One-scan thời gian thực tự động.</span></p><p><span style="color: rgb(34, 24, 21);">Phát hiện kim loại tự động.</span></p><p><br></p><p>&nbsp;</p> | <p>Bảo hành: 24 tháng</p><p>Bảo trì bảo dưỡng: Định kỳ 2 lần/năm</p> |  |  |  |  | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | 2020-11-26 | Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam | 2021-03-01
3600 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ tạo lỗ động mạch | FB195R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 14143500 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ tạo lỗ động mạch, dk 5mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21
3601 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Đoạn nối mềm | NCS-883-1, NCS-883-4 | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA |  | Nhóm 6 |  |  | 34650 | t | Cái | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>* Ống nối bằng nhựa co dãn linh động, dài 15cm, có roong chống rò rỉ dịch, 2 đầu xoay được 360 độ</p><p>* Có cổng hút đàm với nắp đậy chắc chắn, cỡ 22Fr-15F/22M</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> | <p>* Ống nối bằng nhựa co dãn linh động, dài 15cm, có roong chống rò rỉ dịch, 2 đầu xoay được 360 độ</p><p>* Có cổng hút đàm với nắp đậy chắc chắn, cỡ 22Fr-15F/22M</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> |  | <p>* Ống nối bằng nhựa co dãn linh động, dài 15cm, có roong chống rò rỉ dịch, 2 đầu xoay được 360 độ</p><p>* Có cổng hút đàm với nắp đậy chắc chắn, cỡ 22Fr-15F/22M</p><p>* Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18
3602 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp không chấn thương | FB395R | B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 3698100 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 195mm, ngàm rộng 1mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3603 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Dây máy thở hai bẩy nước | NCS-833-4 | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 210000 | t | Bộ | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <ul><li>Dây máy thở hai bẩy nước người lớn 1.5m với đầu nối có port xoay cỡ 7.6mm và 6.0mm, dây có 4 đoạn 0,7m, 1 đoạn 0.45m, 2 co nối thẳng 22M/22M và 22F/15M.</li><li>Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</li></ul> | <ul><li>Dây máy thở hai bẩy nước người lớn 1.5m với đầu nối có port xoay cỡ 7.6mm và 6.0mm, dây có 4 đoạn 0,7m, 1 đoạn 0.45m, 2 co nối thẳng 22M/22M và 22F/15M.</li><li>Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</li></ul><p><br></p> |  | <ul><li>Dây máy thở hai bẩy nước người lớn 1.5m với đầu nối có port xoay cỡ 7.6mm và 6.0mm, dây có 4 đoạn 0,7m, 1 đoạn 0.45m, 2 co nối thẳng 22M/22M và 22F/15M.</li><li>Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18
3604 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Xe lăn inox trẻ em M2 | PN59IN.2 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 4800000 | t | Cái | true | 2021-06-08 | 2022-12-31 | <p>Xe lăn inox trẻ em M2</p> | <p>- KT phủ bì: D90xR57xC90cm</p><p>- Chỗ ngồi: ngang 40x sâu 39cm</p> |  | <p>Xe lăn inox trẻ em M2</p><p>- KT phủ bì: D90xR57xC90cm</p><p>- Chỗ ngồi: ngang 40x sâu 39cm</p><p>- Gập lưng giúp dễ dàng vận chuyển, đặt để trên không gian chật hẹp.</p><p>- Khung sườn Inox , vành lăn inox ,nệm ngồi simily, bánh mâm cao su đặc, xếp gọn .&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08
3605 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy siêu âm trị liệu | Primo Therasonic 460 | EMS460 | EMS Physio Ltd | Anh | EMS Physio Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | Anh | Nhóm 3 |  |  | 156000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-11-12 | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <ul> <li>Được ứng dụng trong vật lý trị liệu, có tác dụng làm lành vết thương và dẫn truyền thuốc qua da. Hỗ trợ điều trị trong: chấn thương, viêm cấp tính, các bệnh viêm khớp mãn tính, đau tại vùng sẹo hoặc các mô mềm.</li> <li>Sử dụng phổ biến cho: Loét tỳ đè, suy tĩnh mạch mãn tính, Trigger point, Khả năng kích thích kém, Đau/ Tổn thương dây chằng, Viêm khớp mãn tính, Viêm khớp mãn tính tăng dần, Tennis Elbow, Hội chứng ống cổ tay, Hội chứng đau cơ xơ hóa, Giãn mô mềm, Hội chứng hẹp khoang dưới mỏm cùng vai, Viêm gân lắng đọng canxi, đau vùng đáy chậu ( liên tục, hoặc sau khi sanh )</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <ul> <li>Núm xoay vô cực với đèn hiển thị</li> <li>Đặt trên bàn hoặc xe đẩy</li> <li>Siêu âm với tần số 1 MHz và 3MHz</li> <li>Siêu âm chế độ xung và liên tục</li> <li>Đầu phát siêu âm với nhiều kích thước&nbsp; 1cm<sup>2</sup> và 5cm<sup>2</sup></li> <li>Có thể dùng siêu âm qua nước</li> <li>Thiết bị có thể sử dụng nguồn điện từ pin di động cho các trường hợp phải di chuyển các vị trí. (phần mua thêm)</li> <li>Cường độ đầu ra sẽ tăng 0,1 W / cm2 / mức chọn dựa trên núm vô cực.</li> <li>Thiết bị điều trị có chức năng hẹn giờ.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><em><u>Điện áp nguồn:</u></em> sử dụng adaptor</p> <ul> <li>Điện sử dụng&nbsp; : 100 - 240VAC</li> <li>Tần số : 50/60 Hz</li> <li>Công suất ngõ vào: 60W</li> <li>Nguồn vận hành : DC 18V</li> <li>Điện tiêu thụ&nbsp; :&nbsp; 75 VA</li> <li>Kích thước máy&nbsp;&nbsp; : 333 x 237 x 100 mm (D x R x C)</li> <li>Trọng lượng máy : 1.3 Kg</li> <li>Màn hình thông báo : Màu cảm ứng</li> <li>Điều khiển máy&nbsp; : Màn hình chạm cảm ứng</li> <li>Thư viện Phác đồ điều trị tham khảo: 14 chương trình</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><em><u>Siêu âm điều trị:</u></em></p> <ul> <li>Tần số siêu âm điều trị :&nbsp; 1 MHz &amp; 3 MHz</li> <li>Cường độ tối đa 1.5 W/cm² (liên tục), 3.0W/cm²(xung)</li> <li>Công xuất đầu ra : max 6W</li> <li>Ra nhiệt bề mặt đầu phát max 42∘C rất an toàn quy chuẩn nhà sản xuất chống gây bỏng bề mặt tiếp xúc vùng điều trị</li> <li>Ngôn ngữ vận hành : Tiếng anh, Pháp , Đức , Tây Ban Nha, Italia</li> <li>lưu trữ chương trình điều trị riêng cho người sử dụng</li> <li>Chế độ điều trị Liên tục; Xung 1:1, 1:2, 1:4 và 1:9</li> <li>Điều chỉnh được độ nông sâu của sóng siêu âm: 1- 5cm2</li> <li>Cài đặt độ rộng vùng điều trị: 5cm2, 10 cm2</li> <li>Thời gian điều trị&nbsp; : 1 - 30 phút, bộ đếm theo dõi thời gian thực</li> <li>Hệ số làm việc mặc định: 50% (1:1); 33% (1:2); 25% (1:3); 20% (1:4);&nbsp; 10%(1:9)giá trị cài đặt</li> <li>Tần số điều chế: 50 đến 250 Hz</li> <li>Tỷ lệ dao động/thời gian trung bình : (1:1) 2/1 ; (1:2) 3/1 ; (1:3) 4/1 ; (1:4) 5/1 ; (1:9) 10/1.</li> <li>Thời gian nghỉ: 2ms (1:1) 2/1 ;4ms (1:2) 3/1 ; 6ms(1:3) 4/1 ;8ms (1:4) 5/1 ; 18ms(1:9) 10/1.</li> <li>Tỷ lệ đỉnh xung/ trung bình xung: 50% (2:1); 33% (3:1); 25% (4:1); 20% (5:1);&nbsp; 10%(10:1)</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em>THÔNG SỐ KỸ THUẬT: </em></strong></p> <p><em><u>Điều kiện hoạt động:</u></em></p> <ul> <li>Nhiệt độ môi trường&nbsp; -10oC&nbsp; đến&nbsp; +40 oC</li> <li>Độ ẩm từ&nbsp; 5% đến 95%</li> <li>Áp suất không khí từ&nbsp; 500 hPa&nbsp; đến&nbsp; 1060 hPa</li> <li>Vị trí đặt máy theo phương thẳng đứng</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p>Loại vận hành liên tục</p> | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <p><strong><em>PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN:</em></strong></p> <ul> <li>01 Máy chính&nbsp;</li> <li>01 đầu siêu âm size lớn.</li> <li>01 chai gel siêu âm ( 250ml)</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;</p> <p><strong><em>Lựa chọn mua thêm phụ kiện (option) :</em></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-11-12 | CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-11-13
3606 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp Bulldog | FB353R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 7396200 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey Atraumata, loại nhỏ, cong, ngàm có răng De Bakey</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3607 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp Bulldog | FB376R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 15850800 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp Bulldog cong, ngàm 45mm, dài 7.5cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3608 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy tách chiết tế bào tự động | Máy tách thành phần máu Trima Accel | Trima Accel | Terumo BCT Inc. | Mỹ | Terumo BCT Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1976000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-21 | 2021-12-21 | <p>- Máy chính&nbsp;</p><p>- Bộ vật tư chạy thử máy bán đầu:&nbsp;</p><p>+ Kít thu nhận tiểu cầu túi đôi: 01 bộ</p><p>+ Túi chống đông ACDA: 01 túi</p><p>- Dây nguồn: 01 chiếc</p><p>- Giá treo dịch: 01 cái</p><p>- Mâm ly tâm: 01 cái&nbsp;</p><p>- Bộ lưu điện: 2KVA offline</p><p>- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt</p> | <p>- Máy chính&nbsp;</p><p>- Bộ vật tư chạy thử máy bán đầu:&nbsp;</p><p>+ Kít thu nhận tiểu cầu túi đôi: 01 bộ</p><p>+ Túi chống đông ACDA: 01 túi</p><p>- Dây nguồn: 01 chiếc</p><p>- Giá treo dịch: 01 cái</p><p>- Mâm ly tâm: 01 cái&nbsp;</p><p>- Bộ lưu điện: 2KVA offline</p><p>- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt</p> |  | <p>- Máy chính&nbsp;</p><p>- Bộ vật tư chạy thử máy bán đầu:&nbsp;</p><p>+ Kít thu nhận tiểu cầu túi đôi: 01 bộ</p><p>+ Túi chống đông ACDA: 01 túi</p><p>- Dây nguồn: 01 chiếc</p><p>- Giá treo dịch: 01 cái</p><p>- Mâm ly tâm: 01 cái&nbsp;</p><p>- Bộ lưu điện: 2KVA offline</p><p>- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-12-21 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-01-29
3609 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Dây thở máy gây mê | NCS-844 | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 126000 | t | Bộ | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <ul><li>Dây thở máy gây mê. Dây có 2 đoạn 0,8m với đầu nối có khóa</li><li>Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</li></ul> | <ul><li>Dây thở máy gây mê. Dây có 2 đoạn 0,8m với đầu nối có khóa</li><li>Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</li></ul><p><br></p> |  | <ul><li>Dây thở máy gây mê. Dây có 2 đoạn 0,8m với đầu nối có khóa</li><li>Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18
3610 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị bằng sóng xung kích dùng trong y tế | StarWave | Elettronica Pagani | Italy | Elettronica Pagani | Italy | ["2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | Italy | Nhóm 3 |  |  | 795000000 | t | Bộ | true | 2021-06-25 | 2021-09-30 | <p><strong>Máy điều trị bằng sóng xung kích có hỗ trợ giọng nói tiếng Việt</strong></p><p><strong>Model: StarWave</strong></p><p><strong>Hãng: Eletronica Pagani S.r.l</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Ý</strong></p><p><br></p><ul><li>Giá thiết bị có thể giảm với việc lựa chọn cấu hình</li></ul><p><br></p><p>Thiết bị điều khiển cảm ứng Pagani Touch Control Plus 10.1 inch&nbsp;là niềm tự hào của StarWave.</p><p>Được thiết kế với rất ít phím bấm cũng như giao diện cảm ứng cực nhạy, thiết bị này được thiết kế để giúp người vận hành duy trì tập trung vào phiên làm việc&nbsp;và kiểm soát nó trực quan và dễ dàng.</p><p>Hỗ trợ bằng giọng nói và kết nối bên ngoài.</p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Đỡ đầu phát: 01 cái</p><p>Đầu tích hợp có thể thay đổi: 6,8,12mm</p><p>Súng xung kích tích hợp mạch chỉnh tần số, áp lực: 01 cái</p><p>Màn hình cảm ứng: 01 cái</p><p>Cổng USB: 01 cái</p><p>Xe đẩy thiết bị: 01 Cái</p><p>Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ</p> |  | <p>Nguồn cấp: 115-230VAC-50/60Hz</p><p>Công suất tiêu thụ: 1000VA</p><p>Nhiệt độ làm việc: 0-45 độ</p><p>Độ ẩm hoạt động: 0-85%</p><p>Lớp bảo vệ: 1BF</p><p>Lớp EEC 93/42: IIB</p><p>Màn hình cảm ứng: 10.1 inch</p><p>Chương trình cài đặt sẵn</p><p>Có bộ nhớ</p><p>Có dữ liệu bệnh nhân</p><p>Máy nén khí không dầu công suất tối đa 5Bar</p><p>Tần số điều chỉnh: 1-15Hz</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-06-25 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-06-25
3611 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở di động người lớn | Máy giúp thở | MEDUMAT STANDARD 2 | WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG | Đức | WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | Đức | Nhóm 3 |  |  | 390000000 | t | Cái | true | 2021-01-14 | 2022-01-14 | <p>MÁY THỞ&nbsp;CẤP CỨU</p><p>Model: MEDUMAT STANDARD 2</p><p>Hãng SX: WEINMANN</p><p>Nước SX: ĐỨC</p> | <p>Cấu hình bao gồm:</p><p>- 01 Máy chính</p><p>...</p> |  | <p>ISO, CE</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | 2021-01-14 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC | 2021-01-14
3612 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy Laser điều trị mắt | Máy laser Yag dùng trong nhãn khoa và phụ kiện Visulas Yag III Combi (cấu hình cơ bản) | Visulas Yag III Combi | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 2355000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy laser Yag dùng trong nhãn khoa và phụ kiện</p><p> Thực hiện điều trị đục thủy tinh thể thứ phát và mống mắt chu biên và kết hợp laser quang đông võng mạc</p><p>&nbsp;</p> | <p>Máy chính với bộ phát laser Yag màn hình LCD tích hợp bảng điều khiển có con xoay: 01 hệ thống<br /> Nguồn phát laser quang đông 532s: 01 bộ<br /> Ống kính hai mắt kiểu song song với độ phóng đại 5 cấp: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x: 01 bộ<br /> Thị kính 10x: 02 chiếc<br /> Tựa đầu: 01 chiếc<br /> Giá đỡ tay bác sĩ: 01 cái<br /> Đèn định thị bên ngoài: 01 cái<br /> Dây nguồn: 01 cái<br /> Bàn đặt máy chính hãng: 01 chiếc<br /> Lăng kính tiếp xúc Abraham capsulotomy sử dụng cho Laser Yag: 01 cái<br /> Lăng kính tiếp xúc Abraham iridotomy sử dụng cho Laser Yag: 01 cái<br /> Lăng kính tiếp xúc thị trường rộng dùng trong quang đông võng mạc: 01 cái</p> |  | <p>Tính năng kỹ thuật chi tiết<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kỹ thuật phần đèn khe:<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chiếu sáng khe đồng trục<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đường kính tia laser quang đông: chỉnh liên tục 50- 1,000 µm ( không qua kính tiếp xúc), &nbsp;tiêu điểm, đường kính lớn hơn phụ thuộc vào kính tiếp xúc dùng.<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng đèn khe Halogen công suất 12V 30 W, điều chỉnh liên tục độ sáng&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều cao khe cắt: 1/3/5/9/14 mm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều rộng khe cắt: 0-14 mm, điều chỉnh liên tục<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại 5 cấp: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ xoay: 0 độ, ±45 độ, 90 độ<br /> Kỹ thuật phần Laser Yag:&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kiểu Laser : Bước sóng 1064 nm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kiểu: Super Gaussian<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Năng lượng phá quang: &nbsp;2,5 mJ trong không khí<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều dài xung : &lt; 4 ns (khoảng 2-3 ns)<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Năng lượng cực đại: nhịp đơn 10 mJ, nhịp đôi 23 mJ, nhịp ba 35 mJ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mức đặt năng lượng: 22 mức<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tần số xung lặp lại: &nbsp;cực đại 2,5 Hz<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đường kính tiêu điểm: 10 &nbsp;μm trong không khí<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc mở: 16 độ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tia định hướng: Kiểu 4 điểm, &nbsp;diode 670 nm, năng lượng 5 μW-150 μW<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dịch chuyển tiêu cự: Kiểu cố định: +150 μm; 0; –150 μm<br /> Kỹ thuật phần Laser 532s:&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Loại laser: Laser bước sóng 532nm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tia định hướng: Diod, bước sóng từ &nbsp;620 đến 650nm, có thể chỉnh được cường độ sáng, công suất ≤1mW tại giác mạc.<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ dài xung(xung đơn): &nbsp;từ 10 đến 2500 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống làm mát : công nghệ tản nhiệt (thermoelectric )<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ dài xung(liên tục): từ 20 đến 50 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng xung(xung đơn): &nbsp;từ 100 đến 6000 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Công suất cực đại tại giác mạc bệnh nhân ≤1,5W<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước: &nbsp;Cao 150 x Rộng 300 x Dài 400 mm, trọng lượng khoảng 14 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24
3613 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp không chấn thương | FB396R | B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 3943800 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 240mm, ngàm rộng 1mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3614 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Xe lăn sắt người lớn | PN55SL | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 4600000 | t | Cái | true | 2021-06-08 | 2022-12-31 | <p>Xe lăn sắt người lớn</p> | <p>- Khung sắt sơn tĩnh điện bền màu hạn chế trầy xuớt, độ dày từ 1.2-1.4 ly, bánh cao su đặt, mâm đúc, vành lăn Inox, nệm ngồi và tựa lưng simily may nhiều lớp</p><p>- Bánh trước 16cm, xoay 360 độ. Bánh sau đường kính 60cm</p><p>- KT: 105x68x90cm (+/- sai số 5%), chỗ ngồi: 50x40cm,</p> |  | <p>Xe lăn sắt người lớn</p><p>- Khung sắt sơn tĩnh điện bền màu hạn chế trầy xuớt, độ dày từ 1.2-1.4 ly, bánh cao su đặt, mâm đúc, vành lăn Inox, nệm ngồi và tựa lưng simily may nhiều lớp</p><p>- Bánh trước 16cm, xoay 360 độ. Bánh sau đường kính 60cm</p><p>- KT: 105x68x90cm (+/- sai số 5%), chỗ ngồi: 50x40cm,</p><p>- Khối lượng: 20kg (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Xếp gọn, phanh hãm</p><p>- Tải trọng 120kg</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08
3615 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay phẫu thuật | MP TRIO | Medical Process S.A.S. | Pháp | Medical Process S.A.S. | Pháp | ["2020","2019","2021"] | Công ty Cổ phần AK Global Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 420000000 | t | Cái | true | 2021-04-29 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">Hệ thống bao gồm: </span></p><p><span style="color: black;">Bồn rửa 3 vòi cho 3 phẫu thuật viên chất liệu loại composit đúc liền khối</span></p><p><span style="color: black;">Vòi rửa tay loại điện tử cảm biến không chạm. </span></p><p><span style="color: black;">Bơm rửa xà phòng loại diện tử không chạm</span></p><p><span style="color: black;">Cảm biến hồng ngoại tích hợp bổn rửa</span></p><p><span style="color: black;">Thanh rail treo thiết bị dài 2m </span></p><p><span style="color: black;">Bộ lọc khuẩn 5µ, 1µ </span></p><p><span style="color: black;">Bộ khử khuẩn bằng tia cực tím UV</span></p> | <p><span style="color: black;">Hệ thống bao gồm: </span></p><p><span style="color: black;">Bồn rửa 3 vòi cho 3 phẫu thuật viên chất liệu loại composit đúc liền khối</span></p><p><span style="color: black;">Vòi rửa tay loại điện tử cảm biến không chạm. </span></p><p><span style="color: black;">Bơm rửa xà phòng loại diện tử không chạm</span></p><p><span style="color: black;">Cảm biến hồng ngoại tích hợp bổn rửa</span></p><p><span style="color: black;">Thanh rail treo thiết bị dài 2m </span></p><p><span style="color: black;">Bộ lọc khuẩn 5µ, 1µ </span></p><p><span style="color: black;">Bộ khử khuẩn bằng tia cực tím UV</span></p> |  | <p><span style="color: black;">Bộ khử khuẩn bằng tia cực tím UV</span></p><p><strong style="color: black;">Chức năng và hoàn động cơ bản:</strong></p><p><span style="color: black;">Chất liệu bồn: Sợi thủy tinh nhựa polyester đúc gia cường. Lớp phủ bằng gelcoat NPG cao cấp. </span></p><p><span style="color: black;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;">Nhiệ</strong><span style="color: black;">t.</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;Nước nóng được cung cấp trong mùa đông.</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;Làm ấm bởi 1 bình nước nóng kháng đốt công suất 2 KW.</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;Có công tắc an toàn để điều khiển nóng/lạnh </span></p><p><span style="color: black;">Điều khiển nhiệt trong khoảng 30 – 50</span><sup style="color: black;">0 </sup><sub style="color: black;">+/-</sub><span style="color: black;">2%</span></p><p><span style="color: black;">Áp suất&nbsp;tĩnh 10 Bar/ áp suất động 5 bar</span></p><p><span style="color: black;">Nhiệt độ nóng tối đa 60</span><sup style="color: black;">0</sup><span style="color: black;">C</span></p><p><span style="color: black;">Nhiệt độ thấp nhất 15</span><sup style="color: black;">0</sup><span style="color: black;">C</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;Nhiệt độ của nước luôn ổn đinh bởi công tắc nhiệt an toàn.</span></p><p><span style="color: black;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiệt trùng.</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;Nước có thể tiệt trùng lên đến 99,6% (0,6 T/H) bởi bóng đèn tia cực tím UV.</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;Bóng đèn cực tím được đặt trong ống inox, đảm bảo hạn chế tia cực tím chiếu ra môi trường bên ngoài và độ an toàn điện cao.</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;Bóng đèn có bộ phận thời gian để biết được thời gian sử dụng của bóng đèn.</span></p><p><strong style="color: black;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc:</strong></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;Bộ lọc chính lọc các hạt bụi kích thước 5µ, 1µ hoặc, 0.5µ</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;Dễ dàng thay thế bộ lọc.</span></p><p><strong style="color: black;">Cảm biến</strong><span style="color: black;">: </span></p><p><span style="color: black;">+ 3 cảm biến hồng ngoại gắn với 3 vòi</span></p><p><span style="color: black;">Sử dụng nguồn điện AC 220v hoặc pin AAA</span></p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần AK Global Việt Nam | 2021-04-29 | Công ty Cổ phần AK Global Việt Nam | 2021-04-29
3616 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần | SURTRON 400 HP | Led SpA | Italy | Led SpA | Italy |  | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Italy | Nhóm null |  |  | 420000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-06-30 | <p>&nbsp;&nbsp;</p> | <ol style="list-style-type:upper-roman;"> <li><strong>Cấu hình thiết bị</strong></li> </ol> <ul> <li>Máy chính: 01 cái</li> <li>Các phụ kiện kèm theo (bao gồm phụ kiện tiêu chuẩn)</li> <li>Tay dao đơn cực kiểu nút bấm dùng nhiều lần: 01 cái</li> <li>Tay dao đơn cực kiểu nút bấm dùng 1 lần: 05 cái</li> <li>Bàn đạp chân đôi: 02 cái</li> <li>Điện cực trung tính dùng 1 lần: 05 cái</li> <li>Cáp cho điện cực trung tính: 01 cái</li> </ul> |  | <p><strong><em><u>Đặc tính kỹ thuật:</u></em></strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:416px;"> <p>Công suất cắt đơn cực lớn nhất</p> </td> <td style="width:191px;"> <p align="center">400 W - 300Ω</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:416px;"> <p>Công suất cắt đơn cực nâng cao lớn nhất</p> </td> <td style="width:191px;"> <p align="center">250 W - 500Ω</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:416px;"> <p>Công suất cắt – đốt hỗn hợp đơn cực lớn nhất</p> </td> <td style="width:191px;"> <p align="center">250 W - 300Ω</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:416px;"> <p>Công suất đốt hồ quang đơn cực lớn nhất</p> </td> <td style="width:191px;"> <p align="center">120 W - 500Ω</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:416px;"> <p>Công suất đốt điểm đơn cực lớn nhất</p> </td> <td style="width:191px;"> <p align="center">120 W - 200Ω</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:416px;"> <p>Công suất đốt diện rộng đơn cực lớn nhất</p> </td> <td style="width:191px;"> <p align="center">100 W - 2000Ω</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:416px;"> <p>Công suất cắt lưỡng cực lớn nhất</p> </td> <td style="width:191px;"> <p align="center">120 W - 50Ω</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:416px;"> <p>Công suất cắt – đốt hỗn hợp lưỡng cực lớn nhất</p> </td> <td style="width:191px;"> <p align="center">120 W - 150Ω</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:416px;"> <p>Công suất đốt lưỡng cực lớn nhất</p> </td> <td style="width:191px;"> <p align="center">120 W - 50Ω</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:416px;"> <p>Tần số làm việc đơn cực/lưỡng cực</p> </td> <td style="width:191px;"> <p align="center">425 kHz/ 525 kHz</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-13 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-02-03
3617 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tên thương mai test | DR1F-500 | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba | Việt Nam | ["1990"] | CÔNG TY TNHH BLUEWAVE | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH BLUEWAVE | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH BLUEWAVE | 2020-11-06
3618 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp BULLDOG không chấn thương | FB434R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 6722100 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp Bulldog không chấn thương Glover Atraumata, loại nhỏ, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 96mm, ngàm dài 50mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3619 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường cấp cứu nhi | HP-CCN1 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần AK Global Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 20000000 | t | Cái | true | 2021-04-29 | 2021-12-31 | <p>• Khung giường với 04 bánh xe có khóa trung tâm: 01 bộ</p><p> • Bệ đỡ bình oxy: 01 chiếc</p><p> • Đệm: 01 bộ</p><p> • Cọc truyền: 02 chiếc</p><p> • Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p>• Khung giường với 04 bánh xe có khóa trung tâm: 01 bộ</p><p> • Bệ đỡ bình oxy: 01 chiếc</p><p> • Đệm: 01 bộ</p><p> • Cọc truyền: 02 chiếc</p><p> • Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>• Khung giường với 04 bánh xe có khóa trung tâm: 01 bộ</p><p> • Bệ đỡ bình oxy: 01 chiếc</p><p> • Đệm: 01 bộ</p><p> • Cọc truyền: 02 chiếc</p><p> • Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần AK Global Việt Nam | 2021-04-29 | Công ty Cổ phần AK Global Việt Nam | 2021-04-29
3620 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi lồng ngưc | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi lồng ngực | Landanger | Pháp | Landanger | Pháp |  | Công ty TNHH Nguyên Long | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 4205395070 | t | Bộ | true | 2021-06-18 | 2022-07-18 | <p>Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi lồng ngực</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Nguyên Long | 2021-06-18 | Công ty TNHH Nguyên Long | 2021-06-18
3621 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu dòng đồ | Giotto | HC Italia S.r.l | Italy | HC Italia S.r.l | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED |  | Nhóm 3 |  |  | 310000000 | t | Bộ | true | 2021-06-03 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>Máy đo niệu dòng đồ</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: Giotto</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng: HC Italia</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất Xứ: Ý</strong></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ (Tiếng Việt + Tiếng Anh)</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá đỡ: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghế đi tiểu chính hãng: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp đựng máy chính: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tính: 01 bộ (mua tại Việt Nam)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in: 01 chiếc (mua tại Việt Nam)</p><p>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ (Tiếng Việt + Tiếng Anh)</p> | <p><strong>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đặc tính </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Thiết bị nhỏ gọn và dễ sử dụng, sử dụng pin hoặc kết nối trực tiếp với nguồn điện.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số kỹ thuật máy chính</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Nguồn điện (sạc nhanh): 100-240VAC, 50/60 Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-10 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2021-07-04
3622 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu không chấn thương | FB465R | B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 12417300 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey Atraumata, cong, ngàm có răng De Bakey, dài 200mm, ngàm dài 92,5mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3623 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường hồi sức cấp cứu đa năng điều khiển điẹn | SV2 (7500-000-300) | Muka Metal Ticaret Ve Sanayi A.S | Thổ Nhĩ Kỳ | Stryker Medical | Mỹ |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm null |  |  | 280000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-03-19 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-03-19
3624 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Xe lăn inox người lớn | PN59IL | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 5300000 | t | Cái | true | 2021-06-08 | 2022-12-31 | <p>Xe lăn inox người lớn&nbsp;</p> | <p>- Khung inox, bánh cao su đặt, mâm đúc, vành lăn Inox, nệm ngồi và tựa lưng simily may nhiều lớp</p><p>- Bánh trước 16cm, xoay 360 độ. Bánh sau đường kính 60cm</p><p>- KT:105x68x90 cm (+/- sai số 5%) .</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>Chất liệu inox không rỉ, đường kính #22mm, độ dày #1,2ly.</p><p>- KT:105x68x90 cm (+/- sai số 5%) .</p><p>- KT chổ ngồi : D50xS40cm, lưng ghế cao 41cm.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-Khung sườn Inox , vành lăn inox ,nệm ngồi simily , bánh mâm cao su đặc đường kinh 60cm, xếp gọn, bánh trước xoay 360 độ đường kính 16cm</p><p>Khối lượng: 21 kg (+/- sai số 5%). Chịu tải 120kg.</p><p>- Xếp gọn một cách dễ dàng, kích thước rộng khi xếp gọn 37cm.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p> - Khung xe inox, nệm ngồi simily, bánh mâm cao su đặc&nbsp;</p><p>- Bánh xe cao su đặc, có viền lăn inox. Bánh trước cao su đặc.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08
3625 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân nhanh ≤ 4 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 3 thông số | SVM-7603 | Nihon Kohden Malaysia SDN. BHD. | Malaysia | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | Malaysia | Nhóm 6 |  |  | 130000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <ul><li>Màn hình màu, tinh thể lỏng&nbsp;10.4 inch</li><li>Theo dõi, cảnh báo các thông số cơ bản trong hồi sức cấp cứu: ECG, Nhịp thở, SpO<sub>2</sub>/mạch, NIBP, nhiệt độ</li><li>Có thể kết nối mạng và tạo thành hệ thống với máy trung tâm theo dõi</li><li>Có chức năng kết nối giữa các máy với nhau</li></ul> | <p>Cáu hình bao gồm:</p><ul><li>Máy chính</li><li>Dây điện cực ECG 3 chuyển đạo</li><li>Đầu dò SpO2</li><li>Dây nối đầu dò SpO2</li><li>Ống hơi đo huyết áp</li><li>Túi hơi huyết áp người lớn</li><li>Pin sạc</li></ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-06-18 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 2021-06-18
3626 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu không chấn thương | FB470R | B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 13183800 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey Atraumata, gập góc phẳng 60° , ngàm có răng De Bakey, dài 200mm, ngàm dài 65mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3627 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy thận nhân tạo | Máy rửa màng (quả) lọc | Máy rửa quả lọc thận 2 màng | COMPACT II | Meditop Co.,Ltd. | Thái Lan | Meditop Co.,Ltd. | Thái Lan |  | Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành | Thái Lan | Nhóm 6 |  |  | 500000000 | t | Cái | true | 2020-11-04 | 2021-12-31 | <ul> <li>Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO13485</li> <li>Điện áp sử dụng: 100-240V, 50-60Hz.</li> <li>Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:</li> </ul> <ul> <li>Nhiệt độ tối đa: 15-40 độ C</li> <li>Độ ẩm tối đa: 20% - 80 %</li> </ul> | <ul> <li>Máy rửa quả lọc thận (2&nbsp;màng): 01 cái</li> <li>Dây nguồn: 01 cái</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ</li> </ul> |  | <ul> <li><strong>Rửa 02 màng lọc thận cùng một lúc</strong></li> </ul> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành | 2020-11-04 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành | 2020-11-11
3628 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp động mạch không chấn thương | FB482R | B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 14521500 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp động mạch không chấn thương De Bakey (Semb Modif.) Atraumata, cong nhiều, ngàm có răng De Bakey, dài 265mm, ngàm dài 100mm, đầu dài 20mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3629 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu động học | Hệ thống niệu động học | Maestro | HC Italia S.r.l | Italy | HC Italia S.r.l | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED |  | Nhóm 3 |  |  | 1550000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>Hệ thống niệu động học</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: Maestro</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng: HC Italia/Ý</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất Xứ: Ý</strong></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính + xe đẩy tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DECT adapter : 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Modul Uroflow meter và phụ kiện: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Modul EMG và phụ kiện: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ máy tính đã cài phần mềm phân tích chính hãng: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy để máy tính máy in: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ test kit: 01 bộ (tiêu chuẩn)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ (Tiếng Việt + Tiếng Anh)</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính + xe đẩy tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DECT adapter : 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Modul Uroflow meter và phụ kiện: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Modul EMG và phụ kiện: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Modul UPP và phụ kiện: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Video-Urodynamics adapter: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ máy tính đã cài phần mềm phân tích chính hãng: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy chính hãng để máy tính máy in: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ test kit: 03 bộ (tiêu chuẩn)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ (Tiếng Việt + Tiếng Anh)</p> | <p class="ql-align-justify"><strong>Các phép đo có thể thực hiện</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Niệu dòng (Uroflowmetry)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực bàng quang (Cyst Manometry)</p><p class="ql-align-justify">Áp lực dòng chảy (Flow pressure)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực niệu đạo (Urethral pressure profile)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cơ (EMG – electromyography)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Video-urodynamics</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>Thông số máy chính</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cung cấp: 100/220 VAC, 50/60Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-10 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2021-07-04
3630 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân và phụ kiện | H6 | Shenzhen Hwatime Biological Medical Electronics Co., Ltd | Trung Quốc | Shenzhen Hwatime Biological Medical Electronics Co., Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 35000000 | t | Cái | false | 2021-05-05 | 2022-05-05 | <p class="ql-align-justify">Monitor theo dõi bệnh nhân và phụ kiện</p><p class="ql-align-justify"><span class="ql-cursor">﻿</span>Model: H6</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: Shenzhen Hwatime Biological Medical Electronics Co.,Ltd</p><p><span style="color: black;">Xuất xứ: Trung Quốc</span></p> | <p><strong>Hiển thị</strong>&nbsp;</p><ul><li>Màn hình: 8.4&nbsp;inch màu TFT LCD</li><li>Độ phân giải: 800(H) x 600(V)</li></ul><p><strong>Cấu hình tiêu chuẩn</strong></p><ul><li>Cáp điện tim 3/5 đầu, SpO2, Đầu đo nhiệt độ, NIBP, RESP, PR&nbsp;</li></ul><p><strong>Lựa chọn thêm</strong></p><ul><li>EtCO2, 2-IBP, màn hình cảm ứng, in nhiệt, phụ kiện WLAN, xe đẩy, hệ thống gắn tường</li></ul><p><br></p><p><br></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><br></p><p>&nbsp;</p> |  | <ul><li>Màn hình LCD màu 8.4&nbsp;inch</li><li>Độ phân giải màn hình: 800 * 600</li><li>Phù hợp với người lớn, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ</li><li>Ba chế độ hoạt động&nbsp;: Theo dõi, phẫu thuật và chẩn đoán</li><li>Khối lượng tịnh : 3,5kg</li><li>Nhiều chế độ hiển thị tùy chọn&nbsp;: Phông chữ lớn, hiển thị đầy đủ điện tâm đồ, OXY, bảng xu hướng</li><li>Màu sắc của dạng sóng và dữ liệu có thể được thiết lập tùy chỉnh</li><li>Bộ phận phẫu thuật chống được tần số cao, bảo vệ khử rung tim</li><li>Công nghệ SpO2 tiên tiến</li><li>Máy in nhiệt tích hợp, đầu ra của ECG, dạng sóng SPO2 theo thời gian thực</li><li>Pin Lithium tích hợp năng lượng cao có thể sạc lại nhiều lần</li><li>Điều khiển bằng núm vặn và menu hiển thị</li><li>Dễ dàng kết nối với hệ thống monitor trung tâm</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH | 2021-05-05 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH | 2021-05-05
3631 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống Elisa | Hệ thống Elisa bán tự động | DAW50TS | DAW50TS | Diagnostic Automation/Cortez Diagnostics, Inc. | Mỹ | Diagnostic Automation/Cortez Diagnostics, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 228000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-12-31 | <p>- thiết bị được trang bị nhiệt đới hóa, chống nóng ẩm. Tốc độ rửa &lt;105 giây cho cả khay, 3 chu kỳ, 300ml/giếng, 96 giếng.</p> | <p>- Máy rửa Elisa: 01 máy</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | 2020-11-05 | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | 2021-01-13
3632 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu không chấn thương | FB567R | B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 10224900 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, dùng cho trẻ em, gập góc 30°, ngàm có răng De Bakey, dài 165mm, ngàm dài 30mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3633 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phổi Badcock | FB934R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 7723800 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp phổi Babcock, thẳng, dài 220mm, ngàm rộng 15mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3634 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Xe lăn inox tay-chân rời | PN62 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 5800000 | t | Cái | true | 2021-06-08 | 2022-12-31 | <p>Xe lăn inox tay-chân rời&nbsp;</p> | <p>- Khung xe inox , bánh cao su đặt, mâm đúc, vành lăn Inox, nệm ngồi và tựa lưng simily may nhiều lớp</p><p>- Bánh trước 16cm, xoay 360 độ. Bánh sau đường kính 60cm</p><p>- KT:104x82x93cm (+/- sai số 5%), chỗ ngồi :43x39cm</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>Chất liệu inox không rỉ, đường kính #22mm, độ dày #1,2ly.</p><p>- KT:100 x 62 x 93cm (+/- sai số 5%), </p><p>- KT chổ ngồi :43 x 39 x 43cm (+/- sai số 5%),</p><p>- Xếp gọn một cách dễ dàng, kích thước rộng khi xếp gọn 30cm.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p> - Khung xe inox, nệm ngồi simily, bánh mâm cao su đặc&nbsp;</p><p>- Chổ để tay chân có thể tháo rời . Xếp gọn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Gát chân tháo rời, tăng đưa cao – thấp.</p><p>- Bánh xe cao su đặc, có viền lăn inox. Bánh trước cao su đặc.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08
3635 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Máy in siêu âm | Máy quét bàng quang | VitaScan PD | Vitacon | Na Uy | Vitacon | Na Uy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED |  | Nhóm 3 |  |  | 510000000 | t | Bộ | true | 2021-06-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>Máy quét bàng quang</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: VitaScan PD </strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng: VITACON</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất Xứ: NA UY</strong></p> | <p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò siêu âm: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in tiêu chuẩn: 12 cuộn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ (Tiếng Việt + Tiếng Anh)</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi đo: 0 – 1000 ml</p><p class="ql-align-justify">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác: ±10%</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-10 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2021-07-04
3636 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Máy in phim X-quang | MÁY IN PHIM XQUANG | DRYSTAR AXYS | Agfa Gevaert HealthCare GmbH | Đức | Agfa NV | Bỉ |  | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 220000000 | t | Cái | true | 2020-12-08 | 2021-12-31 | <p>MÁY IN PHIM X QUANG</p> | <p>MÁY IN PHIM KHÔ X QUANG 2 KHAY THƯỜNG TRỰC</p> |  | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Drystar AXYS</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: AGFA NV</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất &nbsp;&nbsp;: Đức</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 2019 trở về sau</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị đáp ứng chất lượng kỹ thuật tiêu chuẩn CE, ISO, </span></p><p class="ql-align-center"><span style="color: black;">Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ,. . . . .&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;"><span class="ql-cursor">﻿</span></span>-&nbsp;&nbsp;Phương pháp in /kỹ thuật in: Kỹ Thuật Số Trực Tiếp DDI (Direct Digital Imager)</p><p>-&nbsp;&nbsp;Cho phép xử lí phim lộ sáng, dễ dàng thay phim dưới ánh sáng làm việc bình thường</p><p>-&nbsp;&nbsp;02 khay chứa phim on-line</p><p>-&nbsp;&nbsp;Công suất: </p><p>§&nbsp;75 phim /giờ đối với phim 35x43cm </p><p>§&nbsp;130 phim /giờ đối với phim 18x24cm_mammo</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích cỡ điểm ảnh: 50 micron/pixel. </p><p>-&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 508 dpi</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thang xám: 14 bits = 8192 Greyscale/pixel</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;</span>Sử dụng Phim lộ sáng, phim có thể lấy ra khỏi khay mà phim không bị hư</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;</span>In được nhiều kích cỡ phim khác nhau<span style="color: black;">: </span>8 x 10 inch, 10 x 12 inch, 11 x 14 inch, 14 x 14 inch và 14 x 17 inch<span style="color: black;"> </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Có khả năng kết nối được để in phim với các hệ thống khác như </span>CR,<span style="color: red;"> </span><span style="color: black;">CT, MRI...hiện có của Bệnh viện.</span> <span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;Loại phim sử dụng chịu được độ ẩm và nhiệt độ cao, có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng bình thường.</span></p><p class="ql-align-center"><span style="color: black;">Công nghệ </span>A#Sharp làm tăng khả năng tạo ảnh, tối ưu hóa chất lượng hình ảnh, cho phép cung cấp chất lượng hình ảnh sắc nét hơn trên tất cả các ứng dụng. </p><p class="ql-align-center"><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-12-08 | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2021-06-30
3637 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện | IntelliVue MX450 | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH | Đức | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 1 |  |  | 365000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-06-30 | <p>- Máy theo dõi bệnh nhân thiết kế dạng module sử dụng được cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh</p><p>- Theo dõi các thông số:</p><ul><li>Điện tim ECG</li><li>Nhịp thở</li><li>Nhiệt độ</li><li>Huyết áp không xâm lấn NIBP</li><li>Độ bão hòa Ôxy trong máu SpO2</li></ul> | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Máy chính: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo điện tim và nhịp thở: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo nhiệt độ: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo SpO2 : 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo huyết áp xâm lấn: 01 bộ</span></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-30 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-05
3638 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu không chấn thương | FB568R | B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 10224900 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu không chấn thương Cooley Atraumata, dùng cho trẻ em, gập góc 60°, ngàm có răng De Bakey, dài 160mm, ngàm dài 30mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3639 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu trị vàng da 2 mặt (toàn thân) | 1950 | Mediprema | Pháp | Mediprema | Pháp | ["2020","2021","2022"] | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long |  | Nhóm 3 |  |  | 523000000 | t | Bộ | true | 2021-04-29 | 2021-10-29 | <p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính và các phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo : 01 chiếc</span></p><p><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao gồm:</span></p><p><br></p><p>+ Hệ t<span style="color: black;">hống đầu đèn chiếu vàng da 2 mặt : 01 cái&nbsp;</span></p><p><br></p><p>+ Đầu<span style="color: black;"> dò nhiệt độ : 01 cái</span></p><p><br></p><p>+ Nô<span style="color: black;">i em bé : 01 cái</span></p><p><br></p><p>+ K<span style="color: black;">ệ với ngăn kéo tiêu chuẩn : 01 cái</span></p><p><br></p><p>+ <span style="color: black;">Tay cầm sau xe đẩy hỗ trợ di chuyển : 01 cái</span></p><p><br></p><p>+<span style="color: black;"> Kệ khung treo xung quanh đèn chiếu : 01 bộ</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">+ Xe đẩy bao gồm 4 bánh xe có khóa : 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">+ Bộ đếm thời gian và cài đặt thời gian : 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">+ Tài liệu hướng dẫn tiếng anh, tiếng việt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.: 01 bộ.</span></p> | <p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính và các phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo : 01 chiếc</span></p><p><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao gồm:</span></p><p><br></p><p>+ Hệ t<span style="color: black;">hống đầu đèn chiếu vàng da 2 mặt : 01 cái&nbsp;</span></p><p><br></p><p>+ Đầu<span style="color: black;"> dò nhiệt độ : 01 cái</span></p><p><br></p><p>+ Nô<span style="color: black;">i em bé : 01 cái</span></p><p><br></p><p>+ K<span style="color: black;">ệ với ngăn kéo tiêu chuẩn : 01 cái</span></p><p><br></p><p>+ <span style="color: black;">Tay cầm sau xe đẩy hỗ trợ di chuyển : 01 cái</span></p><p><br></p><p>+<span style="color: black;"> Kệ khung treo xung quanh đèn chiếu : 01 bộ</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">+ Xe đẩy bao gồm 4 bánh xe có khóa : 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">+ Bộ đếm thời gian và cài đặt thời gian : 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">+ Tài liệu hướng dẫn tiếng anh, tiếng việt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.: 01 bộ.</span></p> |  | <p><span style="color: black;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính và các phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo : 01 chiếc</span></p><p><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao gồm:</span></p><p><br></p><p>+ Hệ t<span style="color: black;">hống đầu đèn chiếu vàng da 2 mặt : 01 cái&nbsp;</span></p><p><br></p><p>+ Đầu<span style="color: black;"> dò nhiệt độ : 01 cái</span></p><p><br></p><p>+ Nô<span style="color: black;">i em bé : 01 cái</span></p><p><br></p><p>+ K<span style="color: black;">ệ với ngăn kéo tiêu chuẩn : 01 cái</span></p><p><br></p><p>+ <span style="color: black;">Tay cầm sau xe đẩy hỗ trợ di chuyển : 01 cái</span></p><p><br></p><p>+<span style="color: black;"> Kệ khung treo xung quanh đèn chiếu : 01 bộ</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">+ Xe đẩy bao gồm 4 bánh xe có khóa : 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">+ Bộ đếm thời gian và cài đặt thời gian : 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">+ Tài liệu hướng dẫn tiếng anh, tiếng việt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.: 01 bộ.</span></p> | [5 empty] | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | 2021-04-29 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | 2021-04-29
3640 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân | Datalys 780 | Lutech Industries, Inc. | Mỹ | Lutech Industries, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số</p> | <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Máy chính: 01 cái.</li> <li>Phụ kiện tiêu chuẩn theo máy bao gồm:&nbsp;</li> <li>Cáp điện tim 03 hoặc 05 chuyển đạo: 01 bộ</li> <li>Băng quấn đo huyết áp người lớn: 01 bộ</li> <li>Cảm biến SpO2: 01 bộ</li> <li>Đầu dò nhiệt độ qua da: 01 cái</li> <li>Dây nguồn: 01 cái</li> <li>Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái</li> <li>Giấy in: 01 cuộn</li> <li>Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – tiếng Việt: 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-13 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-13
3641 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Khung banh phẫu thuật tim | FC520R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 138217800 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Khung banh phẫu thuật tim Midcab, sử dụng trong thủ thuật TAVI, dài 130mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21
3642 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ tích hợp camera | Đèn mổ treo trần 2 nhánh tích hợp Camera | evo_LIGHT 800 | Evonos GmbH & Co. KG | Đức | Evonos GmbH & Co. KG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1300000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-30 | 2021-06-28 | <p class="ql-align-justify"><strong>ĐÈN MỔ TREO TRẦN 02 NHÁNH </strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: red;"><em>(CÔNG NGHỆ FRESNEL – ĐA MÀU SẮC)</em></strong></p><p class="ql-align-justify">Model: evo_LIGHT 800</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: Evonos</p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ: Đức</p><p><br></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cánh tay đèn: 02 chiếc </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đèn 160.000 Lux: 02 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trục đèn: 01 chiếc </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ốp trần: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay nắm tiệt trùng: 02 chiếc</p><p>- Camera: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sách HDSD: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng đầu đèn (kg): 20</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước Ø (mm): 690</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ bóng đèn (giờ): &gt;50000</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc xoay: 360<sup>O</sup></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lớp bảo vệ IP: 42</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất (W): 50</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sáng trong khoảng cách 1m (klux): 160</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉnh độ sáng (klux): 40 - 160</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính trường sáng ở 1m (mm): 170 - 300</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh trường sáng: Có</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số tạo màu (ra): 96</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số tạo màu đỏ (r9): 96</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu trường sáng L1+L2 (mm) 20%: 1000</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tăng nhiệt độ ở đầu đèn: &lt;1<sup>O</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu (kelvin): 3500-5500</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chứng chỉ: CE</p><p><br></p> |  | bóng đèn, main chính,.... |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-12-30 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2020-12-30
3643 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu tích | FC412R | B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 4911900 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp phẫu tích không chấn thương De Bakey Atraumata, siêu nhẹ, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 200mm, ngàm rộng 1,50mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3644 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ nuôi cấy vô trùng | Tủ cấy vi sinh | ATV-VCB1300 | Công Ty CP Airtech Thế Long | Việt Nam | Công Ty CP Airtech Thế Long | Việt Nam |  | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG |  | Nhóm null |  |  | 152000000 | t | Cái | false | 2021-05-29 | 2021-11-29 | <p>Tủ cấy vi sinh là thiết bị làm sạch không khí với mục đích tạo ra môi trường làm việc có độ sạch cao, vô trùng trong khoang làm việc, ngăn ngừa các tác nhân gây ô nhiễm đối với các thao tác trên mẫu sinh học, vật liệu nhạy cảm với các hạt bụi</p> | <ul><li>Mặt bàn làm việc là một cấu trúc thống nhất toàn bộ bằng vật liệu Inox 304 chống gỉ sét, chống ăn mòn và giúp dễ dàng vệ sinh, lau chùi.</li><li>Vật liệu khung được làm từ thép sơn tĩnh điện chất lượng cao, tạo thiết kế chắc chắn, sắc nét và tính thẩm mỹ cao cho sản phẩm.</li><li>Cửa kính cường lực của tủ được thiết kế với hệ thống nâng theo đối trọng thông minh, điểm dừng tùy ý để cửa được đóng mở nhẹ nhàng, ổn định và dễ dàng thao tác.</li><li>Hệ thống lọc: Gồm lọc thô và lọc HEPA. Lọc thô có tác dụng lọc các hạt bụi có kích thước lớn nhằm bảo vệ tốt và kéo dài tuổi thọ cho lọc HEPA phía sau. Lọc HEPA phía sau có khả năng bắt được các hạt bụi 0.3µm với hiệu suất 99,99%, đảm bảo môi trường trong sạch và an toàn.</li><li>Quạt sử dụng cho tủ cấy hai cửa là quạt hiệu suất cao và ít tốn điện năng. Tất cả các bộ phận quay được thiết kế cân bằng, nhờ đó giảm thiểu độ ồn, độ rung.</li><li>Cửa và đèn UV liên động với nhau, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.</li><li>Bánh xe quay có khóa giúp dễ di chuyển và cố định thiết bị.</li></ul><p><br></p> |  | <p>- Thông số kỹ thuật:</p><p>+ Kích thước ngoài: 1350x810x1735mm</p><p>+ Kích thước trong: 1200x700x650mm</p><p>+ Kết cấu khung: Thép sơn tĩnh điện</p><p>+ Kết cấu vùng làm việc: Inox 304</p><p>+ Kết cấu cửa: Kính cường lực</p><p>+ Lọc HEPA: Hiệu suất 99.99% ở mức 0.3μm</p><p>+ Vận tốc dòng khí: 0.3-0.5m/s</p><p>+ Đèn UV: Công suất 20W</p><p>+ Điện áp: 220V AC/50Hz</p><p>+ Đèn chiếu sáng: Công suất 28W</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG | 2021-05-29 | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG | 2021-05-29
3645 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ phận kết nối khung banh | FC521R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 52426500 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Bộ phận kết nối khung banh Midcab và bộ cố định mô tim</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21
3646 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ ấm CO2 | Tủ ấm CO2 loại áo khí | 311 | Thermo Fisher Scientific | Mỹ | Thermo Fisher Scientific Pte. Ltd (a part of Thermo Fisher Scientific Inc) | Singapore | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Mỹ | Nhóm null |  |  | 330000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>Tủ ấm CO2 nuôi cấy mô, phôi, tế bào, vi sinh vật… trong phòng thí nghiệm</p><p>Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Bộ lọc khí HEPA: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Valve giảm áp 2 cấp: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Bình khí CO2: 01 chiếc</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify">- Tủ ấm CO2 loại áo khí</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống điều khiển vi xử lý</p><p class="ql-align-justify">- Hiển thị các thông số: nhiệt độ và CO<sub>2</sub> - Kết cấu: buồng làm bằng thép không gỉ</p><p class="ql-align-justify">- Tự động cắt nguồn CO<sub>2</sub> và ngừng gia nhiệt khi cửa kính mở</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống báo động: kiểm tra và báo động khi quá nhiệt, CO<sub>2</sub> và độ ẩm vượt quá mức cài đặt, nguồn bị lỗi.</p><p class="ql-align-justify">- Thể tích tủ: 184.1 lít</p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ: từ môi trường&nbsp;+5<sup>0</sup>C tới 50<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Điều khiển bước tiến 0.1<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ ổn định: 0.1<sup>0</sup>C&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ đồng đều: ±0.2<sup>0</sup>C ở 37<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Quá nhiệt: Sensor Thermistor</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Theo dõi cảnh báo: lập trình cao / thấp</p><p class="ql-align-justify">- Điều khiển CO­<sub>2</sub>:</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Khoảng điều chỉnh 0 tới 20%.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Bước điều khiển CO2: ± 0.1%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Áp xuất đầu vào: 15 PSIG (1.0 bar)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Sensor: dẫn nhiệt</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ ổn định: 0.1%</p><p class="ql-align-justify">- Độ ẩm:</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Khoảng từ môi trường tới 95% ở 37<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Quạt ẩm, khay đựng nước làm ẩm tiêu chuẩn 3 lít</p><p class="ql-align-justify">- Công suất gia nhiệt: 341 BTU</p><p>- Kích thước (WxHxD)&nbsp;: 66.3cm x 7.8cm x 62.7cm</p><p>- Trọng lượng&nbsp;: 95 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-18 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-18
3647 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp chắp lẹo 4-1907T | 4-1907T | Rumex International Corp. | Nga | Rumex International Corp. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 4 |  |  | 3990000 | t | Cái | true | 2020-11-30 | 2021-03-31 | <p>4-1907T Kẹp chắp lẹo / Desmarres Chalazion Forceps, Small, 19,8x10,4mm Platform, Titanium</p><p>Kẹp chắp lẹo, loại nhỏ, kích thước đầu kẹp 19.8 x 10.4mm, bằng ti tan</p> | <p>4-1907T Kẹp chắp lẹo / Desmarres Chalazion Forceps, Small, 19,8x10,4mm Platform, Titanium</p><p>Kẹp chắp lẹo, loại nhỏ, kích thước đầu kẹp 19.8 x 10.4mm, bằng ti tan</p> |  | <p>4-1907T Kẹp chắp lẹo / Desmarres Chalazion Forceps, Small, 19,8x10,4mm Platform, Titanium</p><p>Kẹp chắp lẹo, loại nhỏ, kích thước đầu kẹp 19.8 x 10.4mm, bằng ti tan</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-30 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-12-01
3648 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng 300 lít | TK 08.300-NH | Công Ty CP Điện Tử Y Tế Medda | Việt Nam | Công Ty CP Điện Tử Y Tế Medda | Việt Nam | ["2021"] | Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1000000000 | t | Cái | false | 2021-05-03 | 2022-05-02 | <p><strong>Thống số kĩ thuật:</strong></p><p>- Kích thước buồng hấp: 560 x 560 x 960 mm</p><p>- Dung tích buồng hấp: 300l</p><p>- Số cửa: 01</p><p>- Áp lực hấp: 0 ÷ 2.5 kg/cm2 (± 0.12 kg/cm2)</p><p>- Thời gian hấp: 0 ÷ 180 phút</p><p>- Thời gian sấy: 0 ÷ 180 phút</p><p>- Chương trình hấp: 5 chương trình hấp cài đặt sẵn và 1 chương trình hấp tự chọn</p><p>- Dải hút chân không: - (0.6 ÷ 0.9) kg/cm2</p><p>- Nguồn điện cung cấp 3 Phase&nbsp;x 380V AC/50Hz</p><p>- Công suất tiêu thụ điện Max: 27 Kw</p><p>- Công suất tiêu thụ điện trung bình: 12Kw</p><p>- Máy áp lực bơm nước: 4kg/cm2, loại không dầu</p><p>- Nhiệt độ hoạt động: -10ºC ÷ 50ºC</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Hệ thống điều khiển: </strong></p><p>- Hệ thống điều khiển bằng bộ xử lý PLC (Programmable Logic Controller)</p><p>- Thao tác lựa chọn chương trình hấp nhờ màn hình LCD cảm ứng hiển thị đầy đủ chương trình có sẵn</p><p>- Tự động kiểm soát từ khi bắt đầu đến khi kết thúc mỗi mẻ hấp.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Máy in nhiệt – Lựa chọn thêm:</strong></p><p>- Tự động in các thông số trong suốt quá trình hấp</p><p>- Các thông số in bao gồm:</p><p>+ Tên Bệnh viện</p><p>+ Tên đơn vị sử dụng</p><p>+ Tên Model sản phẩm</p><p>+ Thời gian bắt đầu hấp</p><p>+ Thời gian thực hiện các chu trình hấp</p><p>+ Nhiệt độ và áp lực trong các thời điểm của từng chu trình hấp</p><p>+ Thời gian kết thúc quá trình hấp</p><p>+ Hệ số thay đổi nhiệt độ trung bình trong thời gian hấp tiệt trùng (Ft)</p><p>+ Hệ số thay đổi áp suất trung bình trong thời gian hấp tiệt trùng (Fp)</p><p>+ Kết quả mẻ hấp: Đạt hoặc không đạt</p><p>+ Vị trí để người vận hành mẻ hấp ký tên</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>3. Các điều kiện khác:</strong></p><p>- Bảo hành: 24 tháng chính hãng</p><p>- Bàn giao lắp đặt và kiểm tra thiết bị tại nơi sử dụng, do kỹ sư của chính hãng.</p><p>- Cung cấp tài liệu gồm: hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh/Việt.</p><p>- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ kiện trong ít nhất 5 năm</p><p>&nbsp;</p> | <p><strong>Cấu hình tiêu chuẩn</strong></p><p>- Máy chính:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cái</p><p>- Bình sinh hơi tích hợp:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ</p><p>- Máy nén khí tích hợp:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cái</p><p>- Máy hút chân không tích hợp:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cái</p><p>- Máy in tích hợp:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cái</p><p>- Gioăng của dự phòng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 Bộ</p><p>- Xe đẩy dụng cụ kèm khay đựng vật hất: 02 Bộ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng anh + Tiếng việt) 01 Bộ</p> |  | <p><strong>Thống số kĩ thuật:</strong></p><p>- Kích thước buồng hấp: 560 x 560 x 960 mm</p><p>- Dung tích buồng hấp: 300l</p><p>- Số cửa: 01</p><p>- Áp lực hấp: 0 ÷ 2.5 kg/cm2 (± 0.12 kg/cm2)</p><p>- Thời gian hấp: 0 ÷ 180 phút</p><p>- Thời gian sấy: 0 ÷ 180 phút</p><p>- Chương trình hấp: 5 chương trình hấp cài đặt sẵn và 1 chương trình hấp tự chọn</p><p>- Dải hút chân không: - (0.6 ÷ 0.9) kg/cm2</p><p>- Nguồn điện cung cấp 3 Phase&nbsp;x 380V AC/50Hz</p><p>- Công suất tiêu thụ điện Max: 27 Kw</p><p>- Công suất tiêu thụ điện trung bình: 12Kw</p><p>- Máy áp lực bơm nước: 4kg/cm2, loại không dầu</p><p>- Nhiệt độ hoạt động: -10ºC ÷ 50ºC</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Hệ thống điều khiển: </strong></p><p>- Hệ thống điều khiển bằng bộ xử lý PLC (Programmable Logic Controller)</p><p>- Thao tác lựa chọn chương trình hấp nhờ màn hình LCD cảm ứng hiển thị đầy đủ chương trình có sẵn</p><p>- Tự động kiểm soát từ khi bắt đầu đến khi kết thúc mỗi mẻ hấp.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Máy in nhiệt – Lựa chọn thêm:</strong></p><p>- Tự động in các thông số trong suốt quá trình hấp</p><p>- Các thông số in bao gồm:</p><p>+ Tên Bệnh viện</p><p>+ Tên đơn vị sử dụng</p><p>+ Tên Model sản phẩm</p><p>+ Thời gian bắt đầu hấp</p><p>+ Thời gian thực hiện các chu trình hấp</p><p>+ Nhiệt độ và áp lực trong các thời điểm của từng chu trình hấp</p><p>+ Thời gian kết thúc quá trình hấp</p><p>+ Hệ số thay đổi nhiệt độ trung bình trong thời gian hấp tiệt trùng (Ft)</p><p>+ Hệ số thay đổi áp suất trung bình trong thời gian hấp tiệt trùng (Fp)</p><p>+ Kết quả mẻ hấp: Đạt hoặc không đạt</p><p>+ Vị trí để người vận hành mẻ hấp ký tên</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia | 2021-05-02 | Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia | 2021-05-02
3649 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Xe lăn vệ sinh inox tay - chân rời | PN61 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 6000000 | t | Cái | true | 2021-06-08 | 2022-12-31 | <p>Xe lăn vệ sinh inox tay - chân rời</p> | <p>- Khung xe inox , nệm ngồi simily,bánh mâm cao su đặc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT:104x82x93cm (+/- sai số 5%), chỗ ngồi :43x39cm</p><p>- chỗ để tay chân có thể tháo rời , có bô đi vệ sinh . Xếp gọn&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>- KT: D104xR82xC93cm (+/- sai số 5%), chổ ngồi: R43xS39cm</p><p>- Xếp gọn một cách dễ dàng, kích thước rộng khi xếp gọn 36cm.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Khối lượng: 25 kg (+/- sai số 5%). Chịu tải 120kg.</p><p>- Chổ để tay chân có thể tháo rời , có bô đi vệ sinh . Xếp gọn</p><p>- Chất liệu khung inox không rỉ, đường kính #22mm, độ dày #1,2ly.</p><p>- Nệm ngồi và tựa lưng simily,</p><p>- Bánh trước cao su đặc, xoay 360 độ đường kính 16cm</p><p>- Bánh xe cao su đặc đường kính 60cm, có viền lăn inox.&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08
3650 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu động học Uromic Samba | Uromic Samba | MEDKONSULT medical technology s.r.o. | Séc | MEDKONSULT medical technology s.r.o. | Séc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Séc | Nhóm 3 |  |  | 1450000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Uromic Samba là một hệ thống urodynamic 8 kênh mạnh mẽ có thể có nhiều giao thức thử nghiệm để kiểm tra niệu động học tiêu chuẩn và nâng cao. Điều này làm cho Samba trở thành một trong những hệ thống niệu động học đa năng nhất trên thị trường hiện nay</p><p>Hệ thống này được xây dựng trên một chiếc xe đẩy dễ dàng vận chuyển được, bao gồm máy in laze hoặc máy in phun để in. Hệ thống này cũng có thể thực hiện các videourodynamics</p><p>Giao diện phần mềm Uromic trên Uromic Samba rất đơn giản và trực quan để điều hướng và được điều khiển qua một máy tính cấp độ công nghiệp để tăng độ tin cậy. Samba có sẵn với một màn hình cảm ứng như là một tùy chọn thêm, làm cho việc điều hướng thông qua các phần mềm dễ sử dụng thậm chí tốt hơn</p><p>&nbsp;</p><p>Lợi ích</p><p>- Hệ thống với tất cả các thành phần trên xe đẩy dễ dàng vận chuyển được</p><p>- Thân máy thiết kế nhỏ gọn giảm thiểu không gian cần thiết cho hoạt động và lưu trữ</p><p>- Hình ảnh X-quang được đồng bộ hóa trong báo cáo in</p><p>- Videourodynamics: Quay phim niệu động học</p><p>- Máy tính công nghiệp giúp tăng độ tin cậy</p><p>- Kết nối không dây độc đáo với máy đo lưu lượng nước tiểu trên tần số 866 MHz (tín hiệu ổn định mà không bị nhiễu)</p><p>- Giao diện phần mềm thân thiện</p><p>- Nhiều loại giao thức thử nghiệm</p><p>&nbsp;</p><p>Các phương pháp</p><p>- Uroflowmetry: Đo niệu dòng đồ</p><p>- Urodynamics: Đo niệu động học</p><p>- EMG / Biofeedback</p><p>- Anorectal manometry: Đo áp lực hậu môn trực tràng</p><p>- Ultrasound: Siêu âm</p><p>- Videourodynamics: Quay phim niệu động học</p><p>- Dicom: Kết nối Dicom</p><p>Một loạt các giao thức thử nghiệm được thiết lập trước theo tiêu chuẩn ICS. Cho phép dễ dàng tạo ra các giao thức thử nghiệm riêng. Nhiều phiên bản ngôn ngữ.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2021-06-25
3651 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ cố định mô tim | FC522R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 61960000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ cố định mô tim Midcab , có thể kết nối với ống hút</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21
3652 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ ấm CO2 | Tủ ấm CO2 loại áo khí, cảm biến hồng ngoại | 321 | Thermo Fisher Scientific | Mỹ | Thermo Fisher Scientific Pte. Ltd (a part of Thermo Fisher Scientific Inc) | Singapore | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SINH NAM |  | Nhóm null |  |  | 370000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>- Tủ ấm CO2 nuôi cấy mô, phôi, tế bào, vi sinh vật… trong phòng thí nghiệm</p><p>- Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Bộ lọc khí đầu vào HEPA: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Valve giảm áp 2 cấp: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Bình khí CO2: 01 chiếc</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify">- Tủ ấm CO2 loại áo khí</p><p class="ql-align-justify">- Cảm biến CO2: kiểu hồng ngoại</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống điều khiển vi xử lý.</p><p class="ql-align-justify">- Hiển thị các thông số: nhiệt độ và CO<sub>2</sub></p><p class="ql-align-justify">- Kết cấu: buồng làm bằng thép không gỉ</p><p class="ql-align-justify">- Tự động cắt nguồn CO<sub>2</sub> và ngừng gia nhiệt khi cửa kính mở</p><p class="ql-align-justify">- Thể tích tủ: 184.1 lít</p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ: từ môi trường&nbsp;+5<sup>0</sup>C tới 50<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Điều khiển bước tiến 0.1<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ ổn định: 0.1<sup>0</sup>C&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ đồng đều: ±0.2<sup>0</sup>C ở 37<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Quá nhiệt: Sensor Thermistor</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Theo dõi cảnh báo: lập trình cao / thấp</p><p class="ql-align-justify">- Điều khiển CO­<sub>2</sub>:</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Khoảng điều chỉnh 0 tới 20%.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Bước điều khiển CO2: ± 0.1%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Áp xuất đầu vào: 15 PSIG (1.0 bar)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Sensor: hồng ngoại&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ ổn định: 0.1%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Theo dõi cảnh báo: lập trình cao / thấp</p><p class="ql-align-justify">- Độ ẩm:</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Khoảng từ môi trường tới 95% ở 37<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">- Công suất gia nhiệt: 341 BTU</p><p>- Kích thước (WxHxD)&nbsp;: 66.3cm x 97.8cm x 62.7cm</p><p>- Trọng lượng&nbsp;: 95 kg</p><p>- Nguồn điện&nbsp;: 200-240V, 50/60Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-18 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-18
3653 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy chụp cắt lớp mắt OCT | Máy chụp cắt lớp OCT: CIRRUS HD OCT 6000 (cấu hình nâng cao) | Cirrus HD OCT 6000 | Flextronics Manufacturing (Singapore) Pte Ltd | Singapore | Carl Zeiss Meditec Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 4200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy chụp cắt lớp OCT và OCT A<br /> Máy chụp cắt lớp OCT cho bán phần trước bán phần sau và mạch máu nhằm đánh giá sự thay đổi về hình thái, cấu trúc,cũng như các định lượng của các sang thương nhãn cầu. Đánh giá thay đổi mật độ mạch máu, tỷ lệ tưới máu của hoàng điểm hay vùng gai thị....<br /> &nbsp;</p> | <p>...</p> | <p>Máy chính Cirrus 6000 với màn hình 22 inch tích hợp: 01 cái&nbsp;<br /> Tựa cằm đôi tích hợp theo máy: 01 cái<br /> Bàn phím và chuột máy tính: 01 cái<br /> Chân bàn điện: 01&nbsp;<br /> Phần mềm chụp hệ mạch võng mạc<br /> Gương chụp giác mạc: 01 cái<br /> Gương chụp tiền phòng: 01 cái</p> | <p>Độ sâu lát cắt A-scan: 2.0 - 2.9mm (trong mô)<br /> Tốc độ quét: &nbsp;100.000 mẫu quét A (A-scan) / 1 giây<br /> Đường kính đồng tử tối thiểu: &nbsp;2.0 mm<br /> Độ phân giải:<br /> Theo chiều ngang lát cắt: 5 μm (trong mô), 1.95 μm (kỹ thuật số)<br /> Theo chiều dọc lát cắt: 15 μm (trong mô)<br /> Bù trừ khúc xạ: -20D đến +20D (dopters)<br /> Thông số máy tính:<br /> Màn hình: 22” Màn hình rộng HD<br /> Độ phân giải: 1920×1080<br /> Bộ nhớ trong: 2 TB với 128 GB SSD<br /> Cổng USB: 8<br /> Thiết bị đầu vào: Bàn phím không dây, Chuột không dây<br /> Bộ xử lý: Intel® Core i7 (Thế hệ 7)<br /> Hệ điều hành: Windows® 10 Enterprise</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
3654 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo nhãn áp | Máy đo thị lực TS-310 | TS-310 | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản | NIDEK CO. LTD. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN |  | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-18 | 2021-03-31 | <p>Máy đo thị lực TS-310</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2020-11-18
3655 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Lưỡi banh | FC530R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 81024300 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Lưỡi banh Midcab, 40mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21
3656 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng 300 lít | TK 08.300-NH | Công Ty CP Điện Tử Y Tế Medda | Việt Nam | Công Ty CP Điện Tử Y Tế Medda | Việt Nam | ["2021"] | Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1300000000 | t | Cái | false | 2021-05-04 | 2022-05-03 | <p><strong>Màn hình </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình màu cảm ứng LCD 5.7 inch</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng quét mã vạch phân quyền người dùng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có kết nối internet từ xa giúp người sử dụng có thể kiểm tra được chương trình đang chạy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị đồ thị chương trình, dữ liệu số</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bản in chu kỳ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng giá trị đo được</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Truy xuất thông tin chương trình chạy và nhiều thông tin khác qua mã vạch Barcode.</p><p><strong>Buồng sinh hơi</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấu tạo bằng inox SUS 304</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nồi hấp có hệ thống cảnh báo mức nước cao – thấp và tự động cấp nước khi thiếu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có lớp bảo ôn cách nhiệt để tiết kiệm điện năng, không làm tăng nhiệt độ trong phòng đặt nòi hấp.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có bẫy Canxi để làm tăng tuổi thọ thanh đốt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điều khiển tự động bằng bộ xử lý trung tâm CPU.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tiệt khuẩn theo chương trình cài đặt sẵn: 121 đến 136 <sup>o</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bước hiển thị nhiệt độ : 0,1<sup> o</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sai số nhiệt độ ± 0,3<sup> o</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình cài đặt sẵn ; 12 chương trình được cài đặt sẵn thông số/1 chương trình tự chọn/2 chương trình Test</p> | <p>Máy chính: 01 Cái</p><p>Bình sinh hơi tích hợp : 01 Bộ</p><p>Máy nén khí tích hợp: &nbsp;01 Cái</p><p>Máy hút chân không tích hợp: 01 Cái</p><p>Máy in tích hợp: 01 Cái</p><p>Gioăng của dự phòng: 02 Bộ</p><p>Xe đẩy dụng cụ kèm khay đựng vật hất: 02 Bộ</p><p> </p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng ( Tiếng anh + Tiếng việt) 01 Bộ</p> |  | <p><strong>Màn hình </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình màu cảm ứng LCD 5.7 inch</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng quét mã vạch phân quyền người dùng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có kết nối internet từ xa giúp người sử dụng có thể kiểm tra được chương trình đang chạy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị đồ thị chương trình, dữ liệu số</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bản in chu kỳ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng giá trị đo được</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Truy xuất thông tin chương trình chạy và nhiều thông tin khác qua mã vạch Barcode.</p><p><strong>Buồng sinh hơi</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấu tạo bằng inox SUS 304</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nồi hấp có hệ thống cảnh báo mức nước cao – thấp và tự động cấp nước khi thiếu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có lớp bảo ôn cách nhiệt để tiết kiệm điện năng, không làm tăng nhiệt độ trong phòng đặt nòi hấp.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có bẫy Canxi để làm tăng tuổi thọ thanh đốt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điều khiển tự động bằng bộ xử lý trung tâm CPU.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tiệt khuẩn theo chương trình cài đặt sẵn: 121 đến 136 <sup>o</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bước hiển thị nhiệt độ : 0,1<sup> o</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sai số nhiệt độ ± 0,3<sup> o</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình cài đặt sẵn ; 12 chương trình được cài đặt sẵn thông số/1 chương trình tự chọn/2 chương trình Test</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có hệ thống cảnh báo mã lỗi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước buồng hấp: 660 x 660 x 700 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích buồng hấp: 300 lít</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 800 Kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước ngoài: 1130x1960x1000 mm</p><p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia | 2021-05-02 | Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia | 2021-05-02
3657 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số | M747 | Meditec International England Ltd. | Anh | Meditec International England Ltd. | Anh | ["2021"] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | Anh | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | t | Cái | true | 2021-06-08 | 2022-06-08 | <p>- Monitor theo dõi đa chức năng, hỗ trợ bệnh nhân người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.</p><p>- Màn hình được phân chia thành 4 khu vực hiển thị: Khu vực thông tin, khu vực đồ thị dạng sóng, khu vực thông số và khu vực menu.</p><p>- Dễ dàng vận hành với menu truy nhập nhanh, các phím cứng và núm xoay</p><p>- Các thông số theo dõi: ECG, RESP, SpO2, NIBP, Dual TEMP, ETCO2</p><p>- Hiển thị lên tới 8 dạng sóng trên giao diện màn hình có độ phân giải cao.</p><p>- Thực hiện 26 loại phân tích rối loạn nhịp tim</p><p>- Lưu trữ lên đến 160 giờ dữ liệu xu hướng cho tất cả các thông số dạng bảng và đồ họa</p><p>- Lưu trữ lên đến 5000 phép đo NIBP và 200 sự kiện báo động</p><p>Các chế độ làm việc:&nbsp;5 chế độ</p><p>+ Chế độ theo dõi: sau khi khởi động, máy tự động vào chế độ theo dõi bệnh nhân</p><p>+ Chế độ nghỉ: khi không có bệnh nhân và bác sỹ không muốn tắt máy. Không có đồ thị dạng sóng trên màn hình, không có báo động.</p><p>+ Chế độ ban đêm: máy cung cấp chế độ ban đêm để không làm phiền bệnh nhân bởi ánh sáng màn hình.</p><p>+ Chế độ riêng tư: không hiển thị các thông tin bệnh nhân trên màn hình</p><p>+ Chế độ demo: mô phỏng quá trình theo dõi bệnh nhân thực tế, hỗ trợ trong việc đào tạo và chứng minh hiệu suất thiết bị. Không sử dụng chế độ demo trong thực tế lâm sàng.</p><p>- Máy có chế độ bỏ qua các báo động sinh lý của bệnh nhân ngoại trừ các thông số sau:</p><p>+ FiCO2/EtCO2 quá cao</p><p>+ FiO2/EtO2 quá cao hoặc quá thấp</p><p>+ FiO2 cực thấp</p><p>- Có chức năng hoạt động độc lập hoặc được kết nối mạng</p><p><br></p> | <p>- Máy chính với màn hình màu cảm ứng 12.1 inch</p><p>-&nbsp;Dây đo ECG, loại 05 điện cực</p><p>-&nbsp;Đầu đo SpO2, dùng cho người lớn, loại sử dụng nhiều lần</p><p>- Đầu đo SpO2, dùng cho trẻ em, loại sử dụng nhiều lần</p><p>- Đầu đo nhiệt độ qua da, sử dụng nhiều lần</p><p>- Bao đo huyết áp không xâm nhập cho người lớn sử dụng nhiều lần</p><p>- Bao đo huyết áp không xâm nhập cho trẻ em sử dụng nhiều lần</p><p>- Bộ đo CO2 Masimo</p><p>- Máy in tích hợp</p><p>- Giấy in nhiệt</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt</p> |  | <p>ECG:</p><p>- Các đạo trình Dây 5 đạo trình: I, II, III, avR, avL, avF, V</p><p>- Dạng sóng dây 5 đạo trình: 2-kênh dạng sóng</p><p>- Chế độ tự động chuyển đổi giữa loại 3 đạo trình và 5 đạo trình theo tình trạng kết nối dây đạo trình hiện tại</p><p>- Kiểm soát dòng nền và độ ổn định</p><p>+ Thời gian hồi phục sau khử rung: 3 s</p><p>+ Tốc độ trôi trong 10 giây: 10µV/s</p><p>+ Độ trôi dòng nền trong 1 giờ: ≤500µV</p><p>+ Độ trôi dòng nền ở nhiệt độ làm việc: ≤50µV/OC</p><p>Nhịp tim:</p><p>- Dải đo và dải giới hạn cảnh báo:</p><p>+ Người lớn: 15 - 300 nhịp/phút</p><p>+ Trẻ em/sơ sinh: 15 - 350 nhịp/phút</p><p>Giá trị ST:</p><p>- Dải đo: -2.0 - 2.0 mV</p><p>- Lỗi phép đo: -0.8mV~+0.8mV: ±0.02mV hoặc ±10%, tùy giá trị nào lớn hơn</p><p>Nhịp thở:</p><p>- Phương pháp trở kháng lồng ngực</p><p>- Dải đo RR và báo động:</p><p>+ Người lớn: 0 đến 120 nhịp/phút;&nbsp;</p><p>+ Trẻ em, sơ sinh: 0 đến 150 nhịp/phút</p><p>Giới hạn báo động không nhịp thở:</p><p>NIBP:</p><p>- Phương pháp đo: Dao động tự động</p><p>- Chế độ đo: Bằng tay, tự động, liên tục (không áp dụng cho trẻ sơ sinh)</p><p>Dải đo và báo động:</p><p>SpO2:</p><p>- Dải hiển thị:&nbsp;1 đến 100%</p><p>PR:</p><p>- Dải đo: 20bpm~254bpm</p><p>Nhiệt độ:</p><p>- Số kênh: 2</p><p>- Dải đo và báo động:&nbsp;0 đến 50°C&nbsp;</p><p>Máy in:</p><p>- Độ rộng bản in: 50 mm</p><p>- Độ rộng in hiệu quả: 48 mm</p><p>CO2:</p><p>Phạm vi đo CO2:</p><p>"+ Mainstream: 0mmHg~190mmHg, 0~25%&nbsp;</p><p>(tại 760mmHg) "</p><p>+ Sidestream: 0mmHg~190mmHg, 0~25% (tại 760mmHg)&nbsp;</p><p>- Màn hình hiển thị cảm ứng màu 12.1 inch</p><p>- Số dạng sóng tối đa: 12</p><p>- Các đèn chỉ thị: 1 đèn làm việc (xanh), 2 báo động (vàng/đỏ), 1 mức độ sạc (xanh)</p><p>Pin:</p><p>- Pin tích hợp Lithium, có thể sạc lại, thời lượng sử dụng trong điều kiện làm việc bình thường 4 giờ.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-06-08 | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-06-08
3658 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Lưỡi banh | FC531R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 81024300 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Lưỡi banh Midcab, 50mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21
3659 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Bình tạo ẩm oxy | HM Series | Ningbo Kaipo Electron Instrument & Meter Co., Ltd | Trung Quốc | Ningbo Kaipo Electron Instrument & Meter Co., Ltd | Trung Quốc |  | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 450000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-12-31 | <p>Kết nối với bộ đồng hồ oxy hoặc bộ lưu lượng kế oxy để làm ẩm khí oxy cung cấp cho bệnh nhân</p> | <p>1. Bình tạo ẩm</p> |  | <p>- Bình tạo ẩm có thể tái sử dụng, hấp được ở nhiệt độ cao</p> | [5 empty] | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2020-11-10 | Công ty TNHH TM Thiết bị y tế An Lợi | 2021-02-04
3660 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu động học | Máy đo niệu động học Uromic Jive | Uromic Jive | MEDKONSULT medical technology s.r.o. | Séc | MEDKONSULT medical technology s.r.o. | Séc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN | Séc | Nhóm 3 |  |  | 1350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>Với nhiều thành phần phần cứng và khả năng phần mềm tiên tiến, Uromic Jive dễ dàng đáp ứng được yêu cầu của cả bệnh viện và các cơ sở y tế nhỏ hơn bằng cách thích nghi với nhu cầu lâm sàng của người dùng</p><p>Lợi ích</p><p>Thiết kế nhỏ gọn</p><p>- Xe nâng có thể điều chỉnh chiều cao để cho phép vị trí ngồi hoặc đứng</p><p>- Tất cả các thành phần gắn trên một khung xe duy nhất ổn định</p><p>- Thân máy thiết kế&nbsp;nhỏ gọn&nbsp;giảm thiểu lượng không gian chiếm dụng cả khi sử dụng và khi được lưu giữ giữa các phòng khám</p><p>&nbsp;</p><p>Dễ dàng sử dụng</p><p>- Giao diện điều hành thân thiện với người sử dụng với điều khiển trực quan</p><p>- Nhiều bài kiểm tra có sẵn và dễ dàng sửa đổi các giao thức kiểm tra để đáp ứng nhu cầu của khách hàng</p><p>- Nhiều phiên bản ngôn ngữ có sẵn</p><p>&nbsp;</p><p>Dễ dàng làm sạch và khử trùng</p><p>- Dễ dàng kiểm soát nhiễm trùng với bàn phím không thấm nước</p><p>- Phiên bản không dây của bàn phím có thể dễ dàng tháo ra khỏi thiết bị và có thể được sử dụng từ xa trong phòng kiểm tra</p><p>- Bộ kéo ống thông không thấm nước độc đáo&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Lựa chọn tùy chọn trên Jive</p><p>- Kết nối không dây của bàn phím, máy đo niệu dòng, và máy in</p><p>- Bàn phím chống nước với bàn di chuột cảm ứng, hoặc chuột không dây chống nước</p><p>- Màn hình tiêu chuẩn, màn hình ngang hoặc màn hình cảm ứng</p><p>&nbsp;</p><p>Các phương pháp</p><p>- Uroflowmetry: Đo niệu dòng đồ</p><p>- Urodynamics: Đo niệu động học</p><p>- EMG / Biofeedback</p><p>- Anorectal manometry: Đo áp lực hậu môn trực tràng</p><p>- Dicom: Kết nối Dicom</p><p>Một loạt các giao thức thử nghiệm được thiết lập trước theo tiêu chuẩn ICS. Cho phép dễ dàng tạo ra các giao thức thử nghiệm riêng. Nhiều phiên bản ngôn ngữ.</p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH THANH HAI AN | 2021-06-25
3661 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Máy ghế răng | UCS | Ritter Concept GmbH | Đức | Ritter Concept GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bảo Thịnh |  | Nhóm null |  |  | 430000 | t | Bộ | true | 2021-03-03 | 2022-03-03 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghế bệnh nhân được thiết kế đa khớp để có thể đáp ứng yêu cầu với bệnh nhân người lớn , trẻ em , và người ngồi xe lăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vị trí nhớ của ghế phải được nhận biết bởi cảm biến góc , có độ chính xác cao và tỷ lệ sai số thấp. Có thể lập trình và lưu trữ ≥5 vị trí ghế</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nệm ghế được bọc bằng chất liệu da cao cấp, nệm ghế không đường nối</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng mô tơ điện một chiều chuyển động êm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghế bệnh nhân phải được sử dụng thiết kế đường ray dẫn hướng bên trong, có mối tương quan giữa người và máy, và công thái học . Trong quá trình ngả tựa lưng, nệm ghế phải di chuyển qua lại để có sự bù trừ chuyển động.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế lưng ghế phải bằng hợp kim nhôm đúc mỏng (tổng độ dày của lưng ghế hợp kim nhôm và đệm da phải nhỏ hơn 7cm )</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khi đệm và tựa lưng của ghế bệnh nhân gặp cản trở khi ngả xuống , quá trình sẽ tự động dừng lại , và nâng nhẹ để phòng tránh tai nạn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tựa đầu khớp đôi.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc tựa lưng: 102<sup>o</sup>-192<sup>o</sup></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: dài 1800mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng nâng hạ (từ nệm ghế đến sàn nhà): Tối đa 800mm, tối thiểu 400mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng tối đa: 135kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Định mức nguồn điện đầu vào: 900VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cầu chì: 10A</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện hoạt động: 220V,50/60Hz</p> | <p>-&nbsp;Ghế nha khoa: 01 cái</p><p>-&nbsp;Hệ thống cánh tay và mâm dụng cụ: 01 HT</p><p>-&nbsp;Hệ thống bồn nhổ: 01 HT</p><p>-&nbsp;Hệ thống trợ thủ: 01 HT</p><p>-&nbsp;Hệ thống đèn nha khoa: 01 HT</p><p>-&nbsp;Bàn đạp điều khiển: 01 cái</p><p>-&nbsp;Ghế nha sĩ: 01 cái</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tựa đầu khớp đôi.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc tựa lưng: 102<sup>o</sup>-192<sup>o</sup></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: dài 1800mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng nâng hạ (từ nệm ghế đến sàn nhà): Tối đa 800mm, tối thiểu 400mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng tối đa: 135kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Định mức nguồn điện đầu vào: 900VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cầu chì: 10A</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện hoạt động: 220V,50/60Hz</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bảo Thịnh | 2021-03-03 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bảo Thịnh | 2021-05-03
3662 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Lưỡi banh | FC532R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 81024300 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Lưỡi banh Midcab, 60mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21
3663 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Ống chọc dò não thất | FF124R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 3582600 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Ống chọc dò não thất Dandy, thẳng, đầu tù, thân chia đoạn, dài 110mm, chiều dài hoạt động 95mm, đường kính 2mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3664 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Cetus X12 | aXcent medical GmbH. | Đức | aXcent medical GmbH. | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Trivina | Đức | Nhóm 3 |  |  | 139000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-07 | 2021-12-31 | <p>Máy theo dõi bệnh nhân sử dụng cho phòng hồi sức tích cực, phòng mổ và các khoa phòng khác.</p><p>Theo dõi 5 thông số sinh tồn: ECG, SpO2, NIBP, Nhịp thở, Nhiệt độ</p> | <p>Máy chính: 01</p> <p>Bộ dây đo ECG: 01</p> <p>Bộ dây và cảm biến SpO2: 01</p> <p>Bộ cuff đo NIBP: 01</p> <p>Cảmbiến nhiệt độ: 01</p> <p>HDSD: 01</p> |  | <p>Xem catalog đính kèm</p> | <p>Bảo hành: 12 tháng</p><p>Bảo trì: theo yêu cầu (có báo giá riêng)</p><p>----------------------------</p><p>* Mọi chi tiết xin liên hệ:</p><p>Công ty TNHH Trivina</p><p>www.trivina.vn</p><p>E-mail: info@trivina.vn</p><p>----------------------------</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Trivina | 2020-11-07 | Công ty TNHH Trivina | 2021-02-23
3665 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | M747 | Meditec International England Limited | Anh | Meditec International England Limited | Anh | ["2021"] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | Anh | Nhóm 3 |  |  | 90000000 | t | Cái | true | 2021-04-08 | 2022-04-08 | <p>- Monitor theo dõi đa chức năng, hỗ trợ bệnh nhân người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.</p><p>- Màn hình cảm ứng màu 12.1 inch, có thể hiển thị đồng thời các thông số bệnh nhân, dạng sóng và thông tin báo động, số giường, đồng hồ, trạng thái màn hình và thông tin nhắc nhở khác. - Màn hình được phân chia thành 4 khu vực hiển thị: Khu vực thông tin, khu vực đồ thị dạng sóng, khu vực thông số và khu vực menu.</p><p>- Dễ dàng vận hành với menu truy nhập nhanh, các phím cứng và núm xoay</p><p>- Các thông số theo dõi: ECG, RESP, SpO2, NIBP, Dual TEMP.</p><p>- Hiển thị lên tới 8 dạng sóng trên giao diện màn hình có độ phân giải cao.</p><p>- Thực hiện 26 loại phân tích rối loạn nhịp tim</p><p>- Lưu trữ lên đến 160 giờ dữ liệu xu hướng cho tất cả các thông số dạng bảng và đồ họa</p><p>- Lưu trữ lên đến 5000 phép đo NIBP và 200 sự kiện báo động</p><p>- Tích hợp nguồn điện để trực tiếp kết nối với nguồn AC</p><p>- Bộ chỉ thị báo động và tạm tắt báo động</p><p>- Cổng báo gọi y tá, đầu ra tương tự đồng bộ máy khử rung tim, cổng VGA, giao thức USB và hơn thế nữa</p><p>- Tích hợp máy in</p><p>- Quan sát: màn hình cảm ứng màu rộng 12.1 inch cho phép quan sát rõ ràng dữ liệu bệnh nhân</p><p>- Kết nối mạng: chức năng hoạt động một mình hoặc monitor được kết nối mạng</p> | <p> - Máy chính với màn hình màu cảm ứng 12.1 inch: 01 bộ </p><p>-&nbsp;Dây đo ECG, loại 05 điện cực: 01 chiếc&nbsp; </p><p>-&nbsp;Đầu đo SpO2, dùng cho người lớn, loại sử dụng nhiều lần: 01 chiếc </p><p>- Đầu đo SpO2, dùng cho trẻ em, loại sử dụng nhiều lần: 01 chiếc&nbsp; </p><p>- Đầu đo nhiệt độ qua da, sử dụng nhiều lần: 01 chiếc </p><p>- Bao đo huyết áp không xâm nhập cho người lớn sử dụng nhiều lần: 01 chiếc </p><p>- Bao đo huyết áp không xâm nhập cho trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 chiếc </p><p>- Máy in tích hợp: 01 chiếc </p><p>- Giấy in nhiệt: 01 cuộn </p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ </p> |  | <p> ECG: </p><p>- Các đạo trình Dây 5 đạo trình: I, II, III, avR, avL, avF, V </p><p>- Độ nhạy hiển thị 1.25mm/mV, 2.5mm/mV, 5.0mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV, 40mm/mV, Auto </p><p>- Tốc độ quét: </p><p>+ Hiển thị dài hạn: 25mm/s, 50 mm/s </p><p>+ Hiển thị không dài hạn: 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s </p><p>Giá trị ST: </p><p>- Dải đo: -2.0 - 2.0 mV </p><p>- Lỗi phép đo: -0.8mV~+0.8mV: ±0.02mV hoặc ±10%, tùy giá trị nào lớn hơn </p><p>+ Dải giới hạn báo động ST: -2.0mV-+2.0mV </p><p>- Lỗi giới hạn báo động ST: ±0.1mV </p><p>- Độ phân giải: 0.01mV (0.1mm) </p><p>Bảo vệ ESU:&nbsp; </p><p>+ Chế độ cắt: 300W </p><p>+ Chế độ ngưng tụ: 100W </p><p>+ Thời gian hồi phục: ≤10 giây </p><p>Nhịp thở: </p><p>- Phương pháp trở kháng lồng ngực -&nbsp;Dải đo RR và báo động: </p><p>+ Người lớn: 0 đến 120 nhịp/phút;&nbsp; </p><p>+ Trẻ em, sơ sinh: 0 đến 150 nhịp/phút </p><p>- Giới hạn báo động không nhịp thở: </p><p> + Lỗi: ±5 giây </p><p>- Kiểu báo động: SYS, DIA, MEAN </p><p>Dải đo và báo động: </p><p>Chế độ người lớn : </p><p>- SYS: 40mmHg~270mmHg </p><p>- DIA: 10 mmHg~215mmHg </p><p>- MEAN: 20mmHg~235mmHg </p><p>Chế độ trẻ em: </p><p>- SYS: 40mmHg~200mmHg </p><p>-&nbsp;DIA: 10mmHg~150mmHg </p><p>- MEAN: 20mmHg~165mmHg </p><p>Chế độ sơ sinh: </p><p>- SYS: 40mmHg~135mmHg </p><p>- DIA: 10 mmHg~100mmHg </p><p>- MEAN: 20mmHg~110mmHg </p><p>- Lỗi: ±0.1kPa hoặc ±1mmHg, tùy giá trị lớn hơn </p><p>- Thời gian đo trong chế độ tự động: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 phút </p><p>- Phạm vi áp lực ban đầu:&nbsp; </p><p>+ Người lớn: 80～280 mmHg </p><p>+ Trẻ em: 80～210 mmHg </p><p>+ Sơ sinh: 60～140 mmHg </p><p> - Bảo vệ quá áp: </p><p>- Dung sai: ±3mmHg SpO2: </p><p>- Dải hiển thị:&nbsp;1 đến 100% </p><p>- Độ phân giải:&nbsp;1% </p><p>- Độ chính xác: ±1% </p><p>- Khoảng thời gian thực hiện: khoảng 2 giây </p><p>- Thời gian cập nhật dữ liệu: 8 giây </p><p>- Dải giới hạn báo động:&nbsp;0% đến 100% PR: </p><p>- Dải đo: 20bpm~254bpm </p><p>- Dải giới hạn báo động: 20-350 nhịp/ phút </p><p>- Độ phân giải: 1 nhịp/ phút - Độ chính xác: ±1 nhịp/ phút </p><p>- Lỗi phép đo: ±2bpm </p><p>Nhiệt độ: </p><p>- Số kênh: 2 </p><p>- Dải đo và báo động:&nbsp;0 đến 50°C (32 to 122°F) </p><p>- Dải báo động:&nbsp;0 đến 50°C (32 to 122°F) </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-04-08 | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-06-08
3666 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo vi phẫu | FD251R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 16027200 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo vi phẫu, cong, mũi nhọn/nhọn, cán tròn, cán lõm, dài 180mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3667 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng 1 vòi | CHS - Matic 1 | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN |  | Nhóm 6 |  |  | 170000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;</p> <div> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Là hệ thống bồn rửa tay vô trùng đồng bộ loại 1 vòi.</li> <li>Ứng dụng:&nbsp; sử dụng cho các phòng mổ, phòng khám sản phụ khoa, phòng đẻ, phòng IVF, nội soi, tai mũi họng, thần kinh và những nơi cần nước vô trùng.</li> <li>Nguyên lý hoạt động: Nước được cung cấp vào bồn sẽ được hòa trộn với nước nóng theo nhiệt độ cài đặt và được đi qua bộ lọc. Sau đó qua hệ thống 01 bóng đèn cực tím để tiệt trùng trước khi đi ra 01 vòi rửa.</li> <li>Cấu tạo của bồn được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao.</li> <li>Thân bồn có 04 bánh xe quay.</li> <li>Đường ống dẫn nước được làm bằng đồng.</li> <li>Có thể lựa chọn sử dụng nước nóng hoặc nước lạnh.</li> <li>Có bộ phận đun nước nóng, có thể điều chỉnh nhiệt độ đầu ra của nước. Dải nhiệt độ từ 0 – &nbsp;60<sup>0</sup>C.</li> </ul> </div> | <p><strong><u>Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm:</u></strong></p> <ul> <li>Thân máy chính: 01 chiếc.</li> <li>Hệ thống rửa tay nước ấm đồng bộ: 01 bộ</li> <li>Bộ lọc: 01 chiếc.</li> <li>Đèn cực tím tiệt trùng nước: 01 chiếc.</li> <li>Giá lọc chất bẩn: 01 chiếc.</li> <li>Các phụ kiện khác để lắp đặt thiết bị: 01 bộ</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</li> <li>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</li> </ul> | <p><strong><u>Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm:</u></strong></p> <ul> <li>Thân máy chính: 01 chiếc.</li> <li>Hệ thống rửa tay nước ấm đồng bộ: 01 bộ</li> <li>Bộ lọc: 01 chiếc.</li> <li>Đèn cực tím tiệt trùng nước: 02 chiếc.</li> <li>Giá lọc chất bẩn: 01 chiếc.</li> <li>Các phụ kiện khác để lắp đặt thiết bị: 01 bộ</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</li> <li>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</li> </ul> | <ul> <li>Kết quả phân tích chất lượng nước sau khi tiệt trùng.</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Với vi khuẩn E.Coli tỷ lệ là&nbsp; 99,99%.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Với P. Aeruginasa là 100%.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Với B.Subtilis là&nbsp; 98.8%</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Tỷ lệ tiệt trùng trung bình là 99.6%.</p> <ul> <li>Buồng đốt:</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Buồng được làm bằng thép không gỉ.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Có 01 kháng đốt.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Công suất kháng đốt 2 kW.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Dung tích buồng đốt 30 lít.</p> <ul> <li>Bộ lọc:</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Có 01 bộ lọc, giữ lại các hạt bụi kích thước 5µm.</p> <ul> <li>Bảng điều khiển:</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Có đèn báo trạng thái của đèn cực tím.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Có đèn báo trạng thái bật/ tắt kháng đốt.</p> <p style="margin-left:36.0pt;">+&nbsp; Có công tắc ngắt nguồn.</p> <ul> <li>Áp lực nước đầu vào: 1.0 đến 3.0 Kg/cm<sup>2</sup>.</li> <li>Kích thước bồn:&nbsp; 600 x 1000 x 1160 mm (<em>Rộng x Dài x Cao</em>).</li> <li>Chiều rộng tối đa của bồn: 600 mm.</li> <li>Chiều rộng của chân đế của bồn:&nbsp; 500 mm.</li> <li>Chiều dài của bồn: 1000 mm.</li> <li>Chiều cao từ bánh xe đến mặt trên của bồn:&nbsp; 1160 mm.</li> <li>Chiều cao từ bánh xe đến mặt trước của bồn: 900 mm.</li> <li>Nguồn điện sử dụng: 220V, 50 Hz.</li> <li>Công suất tiêu thụ tối đa: 2,5 kW.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-02 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-11
3668 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi thanh quản | Bộ đặt nội khí quản người lớn | E1.417.012; E1.412.012; E1.413.012; E1.414.012 | Luxamed GmbH & Co.KG | Đức | Luxamed GmbH & Co.KG | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH TPMED |  | Nhóm 3 |  |  | 20000000 | t | Bộ | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p><em style="color: rgb(109, 111, 113);">Bộ đặt nội khí quản với nhiều lưỡi khác nhau nên được trang bị trong các trường hợp khẩn cấp, cấp cứu và cả trên xe cứu thương vì là 1 bộ phận không thể thiếu dùng để hồi sức đặt nội khí quản. Ngoài ra nó là thiết bị sử dụng hàng ngày của các bác sỹ gây mê trong phòng mổ. Độ tin cậy, an toàn và tầm nhìn tuyệt với cần thiết cho đặt nội khí quản an toàn</em></p> | <p> 01 Cán pin trung có bóng đèn LED 2.5V </p><p> 01 Lưỡi cong Macintosh&nbsp;số 2</p><p> 01 Lưỡi cong Macintosh&nbsp;số 3</p><p> 01 Lưỡi cong Macintosh&nbsp;số 4</p><p> 01 Hộp đựng bằng nhựa</p><p> </p> |  | <p><u>Cán đèn:</u></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cán pin trung, vật lệu bằng thép không gĩ, có rãnh dễ vệ sinh và giúp cầm chắc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thay bóng nhanh và dễ dàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể tiệt trùng ở 134°C (không có bóng đèn và pin)</p><p><u>Lưỡi đèn:</u></p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi cong macintosh số 2, kích thước 114x17mm</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi cong Macintosh&nbsp;số 3, kích thước 134x18mm</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi cong Macintosh&nbsp;số 4, kích thước 154x18mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi đèn với sợi quang tích hợp bên trong</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết cấu kim loại chất lượng cao, thời gian sử dụng lâu dài</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không bám bụi - dễ lau chùi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;không cần bảo dưỡng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.000 sợi quang cho nguồn sáng và tuổi thọ tối ưu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phát xạ ánh tối ưu cho tiết diện lớn nhất có thể (3x7mm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sáng xấp xỉ 11.000 Lux với nguồn LED 2.5 V</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng định danh: LED 400mA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;có thể tiệt trùng ở 134° C – xấp xỉ 4.000 lần</p> | [5 empty] | Công ty TNHH TPMED | 2021-06-18 | Công ty TNHH TPMED | 2021-06-18
3669 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở xách tay | VWSP-100 | Inovytec Medical Solutions Ltd | Israel | Inovytec Medical Solutions Ltd | Israel | ["2021"] | Công ty Cổ phần Công nghệ Mediexpress Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 350000000 | t | Cái | true | 2021-06-25 | 2022-06-25 | <p>Ø Là máy thở xách tay, sử dụng khi vận chuyển cấp cứu, tại hiện trường, trong bệnh viện</p><p>Ø Sử dụng công nghệ turbine</p><p>Ø Có thiết kế nhỏ gọn trọng lượng nhẹ, chống va đập</p><p>Ø Có chế độ thở xâm nhập và không xâm nhập</p><p>Ø Phù hợp để sử dụng cho bệnh nhân Covid-19</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Công nghệ Mediexpress Việt Nam | 2021-06-25 | Công ty Cổ phần Công nghệ Mediexpress Việt Nam | 2021-06-25
3670 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Hệ thống nội soi phẫu thuật buồng tử cung | Hệ thống nội soi phẫu thuật buồng tử cung (iCare Plus/Easycare/Resecare/Maxicare) | Delmont Imaging | Pháp | Delmont Imaging | Pháp | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 4800000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-03 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Hệ thống được tích hợp nguồn sáng Led và camera HD với cảm biến CMOS HD, kết hợp với thiết bị và các dụng cụ phẫu thuật nội soi phù hợp, đảm bảo cung cấp chất lượng hình ảnh tốt nhất giúp có được kết quả tối ưu trong chẩn đoán hoặc phẫu thuật nội soi tử cung</span></p> | <p>Bộ điều khiển iCare Plus</p><p>Bộ dụng cụ Easycare</p><p>Bộ dụng cụ Resecare</p><p>Bộ dụng cụ Maxicare</p><p>Máy cắt đốt dùng trong nội soi Kentamed harTT 400</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-05-03 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-05-08
3671 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim không đồng bộ | Máy phá rung - đánh sốc tim và phụ kiện | DG4000 | Schiller AG | Pháp | Schiller AG | Pháp | ["2019","2020","2021","2022"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Bộ | false | 2021-07-05 | 2021-12-31 | <p>Máy phá rung đánh shock tim sử dụng sóng lưỡng cực <strong>Multipulse Biowave</strong>, năng lượng thấp với độ chính xác cao, thích hợp với các trường hợp bệnh nhân cấp cứu.</p><p> </p> | <ul><li>Máy chính với màn hình, máy in, tay cầm đánh sốc </li><li>Cáp đo điện tim</li><li>Giấy in nhiệt</li><li>Cáp điện tim ECG, 3W, Cli, 45 độ</li><li>Gel bôi da đánh sốc</li><li>Cáp nguồn</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng</li></ul><p><br></p> |  | <ul><li>Màn hình màu LCD 5.9"</li><li>Thiết bị theo dõi 2 kênh, hiển thị đồ thị tín hiệu điện tim</li><li>Máy mất chỉ 8 giây để nạp năng lượng lên đến 800J</li><li>Thời gian sử dụng pin dài: 100 lần đánh sốc với mức năng lượng tối đa hoặc 04 giờ theo dõi bệnh nhân</li><li>Cổng kết nối: ngoài ECG máy có khả năng nâng cấp theo dõi các thông số khác như SpO2, AED</li><li>Hiện thị cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh</li><li>Tính năng tạo nhịp ngoài: 3 mode: demand, fix và overdrive.</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH | 2021-07-05
3672 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo vi phẫu | FD253R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 14235900 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp vi phẫu Diadust, thẳng, mũi bằng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, màu vàng, dài 180mm, ngàm rộng 0,80mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21
3673 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo vi phẫu | FD258R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 18024300 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim vi phẫu Diadust,&nbsp;&nbsp;thẳng, ngàm trơn, ngàm phủ bụi kim cương,&nbsp;cán tròn, màu vàng, có khóa cài, cán kiểu nhíp, dài&nbsp;180mm, dùng cho chỉ 6/0-11/0</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21
3674 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân | Datalys 807 | Lutech Industries, Inc. | Mỹ | Lutech Industries, Inc. | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 160000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-18 | 2022-02-18 | <p><strong>MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN </strong></p><p>Model: DATALYS 807</p><p>Hãng sản xuất: LUTECH</p><p>Nước sản xuất: Mỹ</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp điện tim (ECG): 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến đo SpO2 đầu ngón tay dùng nhiều lần và cáp: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đo huyết áp không xâm nhập (NIBP): 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến nhiệt độ da (TEMP): 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p>Thông số đo: ECG, SpO2, NIBP, Nhịp thở, nhiệt độ</p><p>Tùy chọn: Máy in, IBP, C.O, CO2, AG</p><p>Tự động điều chỉnh độ sáng màn hình thông qua cảm biến ánh sáng</p><p>Giao diện hiển thị rõ ràng, được thiết kế đẹp mắt phù hợp với thế kỷ 21</p><p>Đèn báo ở 3 mặt</p> |  | Cáp NIBP, Cáp ECG, Cáp Spo2,... |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2021-02-18 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2021-02-18
3675 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lơn, trẻ em | SV 300 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 580000000 | t | Cái | true | 2021-05-29 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>TÍNH NĂNG KỸ THUẬT MÁY THỞ CAO CẤP&nbsp;XÂM NHẬP VÀ KHÔNG XÂM NHẬP CHO NGƯỜI LỚN, TRẺ EM</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model/Ký mã hiệu: SV300</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng sản xuất: Mindray</strong></p> | <ul><li class="ql-align-justify"> <strong><u>I/ Cấu hình</u></strong></li><li class="ql-align-justify"> Máy chính có màn hình màu TFT 12.1”,: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify"> <em><u>Phụ kiện kèm theo máy chính </u></em></li><li class="ql-align-justify"> Van thở ra và cảm biến lưu lượng, sử dụng nhiều lần: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify"> Bộ dây thở, sử dụng nhiều lần: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify"> &nbsp;Bộ dây nguồn khí Oxy: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify"> Xe đẩy: 01 chiếc</li><li class="ql-align-justify"> Tay đỡ dây thở: 01 chiếc</li><li class="ql-align-justify"> Phổi giả: 01 chiếc</li><li class="ql-align-justify"> Bô làm ấm: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify"> Buồng làm ẩm: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify"> Mask thở người lớn:01 chiếc</li><li class="ql-align-justify"> Mask thở trẻ em:01 chiếc</li><li class="ql-align-justify"> Ắc quy trong : 01 chiếc</li><li class="ql-align-justify"> Bộ khí dung tích hợp: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify"> Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ </li></ul><p> </p> | [7 empty] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-05-29 | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-05-29
3676 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Gậy chống - nhôm | PN54NO | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 160000 | t | Cây | true | 2021-05-03 | 2022-12-31 | <p>Gậy chống - nhôm</p> | <p>Gậy chống - nhôm</p><p>Chất liệu: Nhôm</p><p>Kích thước: 100cm cắt ngắn khi cần thiết</p><p>Có cao su chống trượt</p> |  | <p>Gậy chống - nhôm</p><p>Chất liệu: Nhôm</p><p>Kích thước: 100cm cắt ngắn khi cần thiết</p><p>Có cao su chống trượt</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-03 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05
3677 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo vi phẫu | FD259R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 20015100 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim vi phẫu Diadust,&nbsp;cong, ngàm trơn, ngàm phủ bụi kim cương,&nbsp;cán tròn, màu vàng, có khóa cài, cán kiểu nhíp, dài&nbsp;180mm, dùng cho chỉ 6/0-11/0</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21
3678 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Xe lăn inox ngã nằm | PN56 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 7000000 | t | Bộ | true | 2021-06-08 | 2022-12-31 | <p>Xe lăn inox ngã nằm</p> | <p>- Khung xe inox , nệm ngồi simily, bánh mâm cao su đặc , gác chân có thể tháo rời , xếp gọn .</p><p>- KT:115x63x130cm (+/- sai số 5%)</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong> </p><p>- &nbsp;KT:D115xR63xC130cm (+/- sai số 5%)</p><p>- &nbsp;KT chỗ ngồi D43xR40xC80cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Khung xe inox , nệm ngồi simily, bánh mâm cao su đặc đường kinh 60cm, xếp gọn, bánh trước xoay 360 độ đường kính 16cm, gác chân có thể tháo rời , xếp gọn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Gác chân tăng cao thấp, lên xuống, có thể tháo rời.</p><p>- Bằng ăn gấp gọn hoặc tháo rời.</p><p>- Có gối đầu đi kèm.</p><p>- Dùng đẩy người bệnh, ngã nằm nghỉ ngơi và nhiều mục đích khác tuỳ theo nhu cầu của bệnh nhân và người sử dụng.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08
3679 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở hồi sức tích cực cho người lớn, trẻ em | elisa 300 | Löwenstein Medical Innovation GmbH & Co. KG | Đức | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-08 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | <p>Máy chính</p> <p>Xe đẩy máy đồng bộ</p> <p>Tay đỡ bộ dây thở</p> <p>Bộ dây dẫn khí Ôxy</p> <p>Bộ dây thở bằng silicon, dùng nhiều lần</p> <p>Bộ làm ấm</p> <p>Buồng làm ẩm dùng nhiều lần</p> <p>Van thở ra dùng nhiều lần</p> <p>Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần</p> <p>Cảm biến ôxy từ tính vĩnh cửu tích hợp trong</p> <p>Phổi giả để kiểm tra máy</p> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV</p> |  | <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-13 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-07-05
3680 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Vén rễ thần kinh | FD394R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 1251900 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Vén rễ thần kinh Adson, gập góc 90°, đầu tù, dài 190mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3681 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS600 một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS600 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy nén khí tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp: 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
3682 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở di động người lớn | Máy thở xách tay | VWSP-900 | Inovytec Medical Solutions Ltd | Israel | Inovytec Medical Solutions Ltd | Israel |  | Công ty Cổ phần Công nghệ Mediexpress Việt Nam | Israel | Nhóm 6 |  |  | 350000000 | t | Cái | true | 2021-06-25 | 2022-06-25 | <p><strong style="color: rgb(0, 33, 127);">Máy thở xách tay siêu nhỏ, </strong></p><p><strong style="color: rgb(0, 33, 127);">sử dụng công nghệ turbine</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Sự kết hợp độc đáo giữa chức năng hiệu suất cao cùng với các đặc tính nhỏ gọn của Ventway, đưa Ventway lên vị trí hàng đầu trong dòng máy thở EMS và máy thở vận chuyển cấp cứu.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Được thiết kế để chống va đập, cực kỳ nhỏ và thân thiện với người dùng, Ventway Sparrow hoàn thiện tiêu chuẩn chăm sóc dã chiến và chiến đấu. Ventway cho phép điều trị bất kỳ bệnh nhân nào từ địa điểm tại nạn đến ICU mà chỉ cần sử dụng một máy thở.</p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Công nghệ Mediexpress Việt Nam | 2021-06-25 | Công ty Cổ phần Công nghệ Mediexpress Việt Nam | 2021-06-25
3683 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Ống nội khí quản EasySeal Enco có bóng | NCS-713-1, NCS-713-2, NCS-713-3, NCS-713-4, NCS-713-5, NCS-713-6, NCS-713-7, NCS-713-8, NCS-713-9, NCS-713-10, NCS-713-11, NCS-713-12, NCS-713-13, NCS-713-14, NCS-713-15 | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 27300 | t | Cái | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>Chất liệu nhựa mềm, dễ uốn cong nhưng không gập giúp hạn chế gây tổn thương khí quản Bóng trụ dài thể tích lớn áp lực thấp, giảm thiểu áp lực tập trung trên thành khí quản. Van bơm cuff an toàn đảm bảo bóng cuff được duy trì theo ý muốn. Không kích ứng, đường cản quang đậm màu xanh chạy dọc thân tới mũi xa cho việc xác định chính xác vị trí của ống.</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, CFS</p> | <p>Chất liệu nhựa mềm, dễ uốn cong nhưng không gập giúp hạn chế gây tổn thương khí quản Bóng trụ dài thể tích lớn áp lực thấp, giảm thiểu áp lực tập trung trên thành khí quản. Van bơm cuff an toàn đảm bảo bóng cuff được duy trì theo ý muốn. Không kích ứng, đường cản quang đậm màu xanh chạy dọc thân tới mũi xa cho việc xác định chính xác vị trí của ống.</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, CFS</p> |  | <p>Chất liệu nhựa mềm, dễ uốn cong nhưng không gập giúp hạn chế gây tổn thương khí quản Bóng trụ dài thể tích lớn áp lực thấp, giảm thiểu áp lực tập trung trên thành khí quản. Van bơm cuff an toàn đảm bảo bóng cuff được duy trì theo ý muốn. Không kích ứng, đường cản quang đậm màu xanh chạy dọc thân tới mũi xa cho việc xác định chính xác vị trí của ống.</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, CFS</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18
3684 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Băng ca y tế có lò xo chống sốc (Inox 304) | PN95.1 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 15400000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>Băng ca y tế có lò xo chống sốc (Inox 304)&nbsp;&nbsp;</p> | <p>- Chất liệu : inox&nbsp;304&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Kích thước : 190x62x75cm&nbsp;&nbsp;</p><p>'- Kích thước nệm: 180x45cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nệm bằng ruột gòn ép bọc simily&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Có 4 bánh xe có khoá&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p>Băng ca y tế có lò xo chống sốc (Inox 304)&nbsp;&nbsp;</p><p>- Chất liệu : inox&nbsp;304&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Kích thước : 190x62x75cm&nbsp;&nbsp;</p><p>'- Kích thước nệm: 180x45cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nệm bằng ruột gòn ép bọc simily&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Có 4 bánh xe có khoá&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Có 1 ngăn lưới nhỏ để đưng đồ .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>* Có hệ thống lò xo chống sốc .&nbsp;</p><p>- Sử dụng trong y tế : đẩy bệnh nhân cấp cứu , khám bệnh ...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
3685 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Ống chọc dò não thất | FF125R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 3582600 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Ống chọc dò não thất Cushing-Cairns, thẳng, đầu tù, thân chia đoạn, dài 110mm, chiều dài hoạt động 95mm, đường kính 2,30mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3686 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số (dùng cho cả nhi sơ sinh) | BSM-3562 | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ |  | Nhóm 3 |  |  | 210000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-18 | 2021-06-30 | <p><strong><em>Lắp đặt linh hoạt</em></strong></p><ul><li>Gọn nhẹ có màn hình rộng nhưng chân đế nhỏ. Có thể đặt&nbsp;máy ở bất kì đâu để thuận tiện chăm sóc bệnh nhân hiệu quả nhất.</li><li>Lựa chọn thêm bộ wireless LAN: Máy theo dõi di động khi kèm bộ wireless LAN</li></ul><p><strong><em>Lựa chọn các thông số linh hoạt:</em></strong>&nbsp;Các thông số chính xác bạn cần cho ICU, CCU, OR và ER</p><p><strong><em>Chất lượng cao:</em></strong>&nbsp;Thiết kế chắc chắn và sản phẩm chất lượng có tuổi thọ sử dụng cao.</p><p><strong><em>Hoạt động trực quan:</em></strong>&nbsp;Màn hình chạm cho phép truy cập trực tiếp những gì bạn muốn</p><p><strong><em>PWTT kích hoạt đo NIBP:</em></strong>&nbsp;Dùng cho bệnh nhân không cần theo dõi huyết áp xâm nhập.</p><p><strong><em>Dễ dàng xem lại bằng cách truy cập vào dữ liệu lịch sử:</em></strong><em>&nbsp;</em>Lên tới 24 giờ (lựa chọn thêm 72 giờ) của 5 vết sóng lựa chọn. Bảng xu hướng tín hiệu sống, bảng xu hướng NIBP, đồ thị xu hướng, gọi lại loạn nhịp, hiển thị hoàn toàn, và lịch sử báo động được cung cấp để xem lại toàn diện</p><p><strong>Chức năng chuỗi giường bệnh</strong>&nbsp;cho phép bạn theo dõi giường khác kể cả khi không có máy monitor trung tâm.&nbsp;</p><p><em>Cổng HL7:</em>&nbsp;Cổng HL7 kết nối mạng lưới monitor LS-NET tới bệnh viện và hệ thống thông tin y tế (HIS, CIS).</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-03-18 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-03-18
3687 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Gậy chống có chỉnh -inox | PN54I | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 230000 | t | Cây | true | 2021-05-03 | 2022-12-31 | <p>Gậy chống có chỉnh -inox&nbsp;&nbsp;</p> | <p>- Chất liệu: inox dày ≥1.2 ly</p> |  | <p>- Chất liệu: inox dày ≥1.2 ly</p><p>- Kích thước: thay đổi chiều cao: 80 – 110cm (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;</p><p>- Gậy chống cầm tay. - Cao su chống trượt</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-03 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-05-05
3688 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Ống chọc dò não thất | FF126R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 3582600 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Ống chọc dò não thất Cushing-Cairns, thẳng, đầu tù, thân chia đoạn, dài 110mm, chiều dài hoạt động 95mm, đường kính 2,60mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3689 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Xe lăn đa năng | PN57 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 7600000 | t | Cái | true | 2021-06-08 | 2022-12-31 | <p>Xe lăn đa năng</p> | <p>-&nbsp;Khung xe inox , nệm ngồi simily, bánh mâm cao su đặc , gác chân có thể tháo rời , xếp gọn&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT:146x62x129cm (+/- sai số 5%),</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong> </p><p>- Khung xe inox , nệm ngồi simily, bánh mâm cao su đặc, xếp gọn&nbsp;</p><p>- KT: 146x62x129cm (+/- sai số 5%)</p><p>- KT chỗ ngồi: 39x43X80cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Khối lượng: 34kg (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Khung xe inox , nệm ngồi simily, bánh mâm cao su đặc đường kinh 60cm, xếp gọn, bánh trước xoay 360 độ đường kính 16cm, gác chân có thể tháo rời , xếp gọn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Dùng đẩy người bệnh, ngã nằm nghỉ ngơi, có bô đi vệ sinh tại chỗ và tháo rời.</p><p>- Gác chân tăng cao thấp, lên xuống, có thể tháo rời.</p><p>- Bằng ăn gấp gọn hoặc tháo rời.</p><p>- Có gối đầu đi kèm.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08
3690 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY Y DỤNG CỤ ĐA NĂNG | SC32PRO | Machan International Co., Ltd | Đài Loan | Machan International Co., Ltd | Đài Loan | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 35000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: SC32PRO</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Thiết bị chính</li><li>01 Tay đẩy</li><li>01 Cọc truyền dịch</li><li>01 Bình hủy kim tiêm (1.76L)</li><li>02 Sọc đựng rác (9L)</li><li>01 Bộ chia ngăn kéo nhỏ P-FD3</li></ul><p>01 Bộ chia ngăn kéo lớn P-FD6</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-05-04
3691 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ ấm CO2 | Tủ ấm CO2 loại áo khí, thành trong bằng đồng kháng khuẩn | 361 | Thermo Fisher Scientific | Mỹ | Thermo Fisher Scientific Pte. Ltd (a part of Thermo Fisher Scientific Inc) | Singapore | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SINH NAM |  | Nhóm null |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>- Tủ ấm CO2 nuôi cấy mô, phôi, tế bào, vi sinh vật… trong phòng thí nghiệm</p><p>- Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify">- Tủ ấm CO2 loại áo khí </p><p class="ql-align-justify">- Cảm biến CO2: kiểu hồng ngoại</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống điều khiển vi xử lý.</p><p class="ql-align-justify">- Hiển thị các thông số: nhiệt độ và CO<sub>2</sub>&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Kết cấu: buồng làm bằng đồng nguyên chất kháng khuẩn</p><p class="ql-align-justify">- Tự động cắt nguồn CO<sub>2</sub> và ngừng gia nhiệt khi cửa kính mở</p><p class="ql-align-justify">- Thể tích tủ: 184.1 lít</p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ:&nbsp; từ môi trường&nbsp;+5<sup>0</sup>C tới 50<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Điều khiển bước tiến 0.1<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ ổn định: 0.1<sup>0</sup>C&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ đồng đều: ±0.2<sup>0</sup>C ở 37<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Quá nhiệt: Sensor Thermistor</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Theo dõi cảnh báo: lập trình cao / thấp</p><p class="ql-align-justify">- Điều khiển CO­<sub>2</sub>:</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Khoảng điều chỉnh 0 tới 20%.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Bước điều khiển CO2: ± 0.1%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Áp xuất đầu vào: 15 PSIG (1.0 bar)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Sensor: kiểu hồng ngoại&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ ổn định: 0.1%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Theo dõi cảnh báo: lập trình cao / thấp</p><p class="ql-align-justify">- Công suất gia nhiệt: 341 BTU</p><p>- Kích thước (WxHxD)&nbsp;: 66.3cm x 97.8cm x 62.7cm</p><p>- Trọng lượng&nbsp;: 95 kg</p><p>- Nguồn điện&nbsp;: 200-240V, 50/60Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-18 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-18
3692 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Thìa nạo xương | FK614R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 3145800 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Bruns, số 1, dài 165mm, đầu rộng 6mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3693 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở dùng trong phòng cộng hưởng từ | Máy thở xách tay dùng trong MRI | VWSP-100MR | Inovytec Medical Solutions Ltd | Israel | Inovytec Medical Solutions Ltd | Israel |  | Công ty Cổ phần Công nghệ Mediexpress Việt Nam | Israel | Nhóm 6 |  |  | 350000000 | t | Cái | true | 2021-06-25 | 2022-06-25 | <p><span style="color: rgb(0, 33, 127);">Máy thở xách tay siêu nhỏ, sử dụng công nghệ turbine</span></p><p>&nbsp;</p><p>Ventway là sự kết hợp giữa chức năng cao, tương thích MRI và đặc tính nhỏ gọn, là máy thở hàng đầu trong hồi sức cấp cứu.</p><p>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Có thiết kế chống va đập, cầm tay và thân thiện với người dùng Ventway hoàn thiện tiêu chuẩn chăm sóc bệnh nhân khi vận chuyển</p><p><br></p> | <p>Ø&nbsp;Máy chính và bộ phụ kiện đi kèm trong đó bao gồm:</p><p>Ø&nbsp;Bộ dây thở người lớn: 01</p><p>Ø&nbsp;Pin: 01</p><p>Ø&nbsp;Dây nguồn: 01</p><p>Ø&nbsp;Hướng dẫn sử dụng : 01</p> |  | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số kỹ thuật</strong></p><p>Ø&nbsp;Các chế độ thở: SIMV-VC-PS, IMV-VC, SIMV-PC, CPAP-PS</p><p>Ø&nbsp;Chức năng khởi động nhanh: tự động điều chỉnh các thông số</p><p>Ø&nbsp;Thể tích khí lưu thông: 50 – 2000ml</p><p>Ø&nbsp;Tần số thở: 1 – 60 nhịp/phút</p><p>Ø&nbsp;Áp lực thở vào đỉnh: 0 – 65 cmH2O</p><p>Ø&nbsp;Lưu lượng thở vào đỉnh: 1-150 l/phút</p><p>Tỉ lệ I:E: 1:4/4:1</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Công nghệ Mediexpress Việt Nam | 2021-06-25 | Công ty Cổ phần Công nghệ Mediexpress Việt Nam | 2021-06-25
3694 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Máy phân tích chỉ số BMI | Máy phân tích thành phần cơ thể InBody 270 | InBody 270 | InBody Co., Ltd | Hàn Quốc | InBody Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 152460000 | t | Chiếc | true | 2021-05-07 | 2021-12-31 | <p>InBody 270 là dòng máy phân tích thành phần cơ thể chuyên nghiệp được sử dụng phổ biến nhất của InBody. Với thiết kế gọn gàng không chiếm nhiều không gian, trọng lượng nhẹ dễ dàng di chuyển. Đây là sản phẩm phù hợp trang bị cho các Bệnh Viện, phòng tập, Spa, …</p> | <p>1. Thân máy InBody 270.</p> <p>2. Dây biến áp (DC 12V, 3.4A).</p> <p>3. Dây điện nguồn.</p> <p>4. Sách hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>Phương pháp phân tích trở kháng điện sinh học: 10 cách đo trở kháng bằng 2 tần số khác nhau cho 5 bộ phận (thân và tứ chi)</p> <p>Phương pháp điện cực: điện cực tiếp xúc 8 điểm chạm</p> <p>Phương pháp đo lường: đo lường trở kháng đa tần số liên tục (SMF-BIA)</p> <p>Phương pháp tính toán: không sử dụng ước lượng mang tính thực nghiệm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-07 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2021-06-25
3695 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống CT - Scanner | Hệ thống CT Scanner 256 - < 512 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp điện toán 128 lát cắt, tái tạo 384 lát cắt, khoang máy trượt (cho phòng mổ Hybrid) | SOMATOM Definition Edge Sliding | Siemens Healthcare GmbH | Đức | Siemens Healthcare GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 55000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-06 | 2021-09-06 | <p>- Nhãn hiệu: SOMATOM Definition Edge</p><p>- Hãng sản xuất: Siemens Healthcare GmbH</p><p>- Hệ thống mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: theo đơn đặt hàng</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA.</p><p>- Hệ thống hoàn toàn phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-03-06 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-06-18
3696 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Thìa nạo xương | FK660R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 3956400 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang trái, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
3697 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở Bi-PAP, CPAP | Thiết bị hỗ trợ thở oxy dòng cao HFNO | HUMID-BH | Shenyang RMS Medical Tech Co., Ltd. | Trung Quốc | Shenyang RMS Medical Tech Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT |  | Nhóm 6 |  |  | 145000000 | t | Cái | false | 2021-07-05 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>Thiết bị hỗ trợ thở oxy dòng cao HFNO</strong></p><p class="ql-align-center">Model/ Ký mã hiệu: <strong>HUMID-BH</strong></p><p class="ql-align-center">Hãng/ nước sản xuất&nbsp;: <strong>Shenyang RMS Medical Tech Co.,Ltd</strong></p><p class="ql-align-center">Hãng/ nước chủ sở hữu<strong>&nbsp;: Shenyang RMS Medical Tech Co.,Ltd</strong></p><p>Phân nhóm theo thông tư 14: <strong>Nhóm 6</strong></p> | <p><strong style="color: black;">Thiết bị hỗ trợ thở oxy dòng cao HFNO kèm phụ kiện tiêu chuẩn, cấu hình bao gồm:</strong></p><p><span style="color: black;">1. Máy chính: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">2. Dây cấp khí ôxy áp lực cao: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">3. Bộ dây thở có gia nhiệt kèm buồng làm ẩm: 02 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">4. Gọng mũi cho thở ôxy dòng cao, dùng cho người lớn, cỡ nhỏ: 02 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">5. Gọng mũi cho thở ôxy dòng cao, dùng cho người lớn, cỡ thường: 02 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">6. Thiết bị khử trùng ống thở, gọng mũi bằng ozon: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">7. Xe đẩy chính hãng: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: black;">8. Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV: 01 bộ</span></p> |  | <p><strong style="color: black;">CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Nguồn cấp: 220VAC + 22V, 50 + 1Hz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Đầu vào Ôxy: Có cổng cấp ôxy dòng thấp (Ví dụ: máy tạo ôxy di động); Có cổng cấp ôxy dòng cao (Ví dụ: Hệ thống ôxy trung tâm, hoặc bình ôxy cao áp)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Dải cài đặt lưu lượng: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chế độ dòng thấp (Low Flow Mode) : 2-25 Lít/ phút nhiệt độ: 34°C&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chế độ dòng thấp (High Flow Mode) : 10-80 Lít/ phút&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Điều khiển nhiệt độ: 31°C, 34°C, 37°C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Đo nồng độ&nbsp;% Ôxy: 21 – 100% , sử dụng cảm biến sóng siêu âm, không cần bảo dưỡng và thay thế&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Điều khiển FiO2: tự động với van điều chỉnh tỷ lệ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Các thông số báo động: Báo động nồng độ ôxy thấp/ cao, báo động nhiệt độ, báo động tắc nghẽn đường thở, khôi phục báo động&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">- Khuyến cáo nhiệt độ môi trường: 18 - 28°C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Các tiêu chuẩn: IEC/EN 6060-1, IEC/EN 60601-1-2; ISO 8185&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-07-05 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-07-05
3698 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy đông máu | Coag S coagulometer | Coag S coagulometer | DIAGON Kft. | Hungary | DIAGON Kft. | Hungary |  | Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 90000000 | t | Cái | true | 2021-05-31 | 2021-12-31 | <p>Máy Coag S Coagulometer</p><p>+Nguyên lý hoạt động: Xét nghiệm đông máu theo nguyên lý đo quang chỉ với 1 giọt máu mao mạch</p><p><br></p> | <p>+Công suất máy: 1 kênh đo</p><p>+Thiết kế nhỏ gọn, di động</p><p>+Hệ thống lấy mẫu chính xác</p><p>+Màn hình màu cảm ứng tinh thể lỏng</p><p>+Giao diện sử dụng thuận tiện</p><p>+Hướng dẫn thao tác từng bước trên màn hình cảm ứng, thể hiện đồng bộ trên màn hình và đèn LED theo dõi trạng thái hoạt động</p><p>+Chức năng tự kiểm chuẩn</p><p>+Bộ phận đọc mã vạch (tùy chọn)</p><p>+Khả năng kết nối vi tính: 01 cổng giao tiếp RS 232 cho phép nối kết với mạng vi tính trung tâm của bệnh viện hoặc kết nối hệ thống máy đông máu khác, 2 cổng</p><p>USB để nâng cấp phần mềm và chuyển dữ liệu</p> |  | <p>+Phạm vi hoạt động của máy: 04 thử nghiệm thường qui: PT, APTT, Fibrinogen, TT</p><p>+Tiêu chuẩn: ISO 13485</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín | 2021-05-31 | Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín | 2021-05-31
3699 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Ống nội khí quản lò xo EasySeal Reny, có bóng | NCS-713-31, NCS-713-32, NCS-713-33, NCS-713-34, NCS-713-35, NCS-713-36, NCS-713-37, NCS-713-38, NCS-713-39, NCS-713-40, NCS-713-41, NCS-713-42, NCS-713-43, NCS-713-44, NCS-713-45 | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 168000 | t | Cái | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>Chất liệu nhựa mềm, dễ uốn cong, Ống có cốt mềm kim loại có lò xo tăng sự mềm dẽo, chống gãy.&nbsp;</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, CFS</p> | <p>Chất liệu nhựa mềm, dễ uốn cong, Ống có cốt mềm kim loại có lò xo tăng sự mềm dẽo, chống gãy.&nbsp;</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, CFS</p> |  | <p>Chất liệu nhựa mềm, dễ uốn cong, Ống có cốt mềm kim loại có lò xo tăng sự mềm dẽo, chống gãy.&nbsp;</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, CFS</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18
3700 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Giường ghế tắm M1 | PN-0113 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 19800000 | t | Cái | true | 2021-06-08 | 2022-12-31 | <p>Giường ghế tắm M1</p> | <p>Chất liệu: Khung sườn inox 304 chống rĩ hoàn toàn, vải bố lỗ thoáng khí chống thấm nước.&nbsp;</p><p>- 4 bánh xe có khóa, mặt bàn gỗ ván ép có thể xếp gọn hoặc tháo rời.</p><p>- Kích thước phủ bì khi ghế ở tư thế ngồi: (DxRxC): 110x63x130 cm</p><p>- Kích thước phủ bì khi ghế ở tư thế ngả nằm : (DxRxC): 183x63x83cm</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất liệu: Khung sườn inox 304 chống rĩ hoàn toàn, vải bố lỗ thoáng khí chống thấm nước. </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 bánh xe có khóa, mặt bàn gỗ ván ép có thể xếp gọn hoặc tháo rời.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước phủ bì khi ghế ở tư thế ngồi: (DxRxC): 110x63x130 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước phủ bì khi ghế ở tư thế ngả nằm : (DxRxC): 183x63x83cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước yên ngồi (Ngang x sâu): 48x42cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước lưng (Ngang x cao): 48x80cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước chỗ đỡ bắp chân( ngang x dài): 48x40cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước gác chân ( ngang x sâu): 48x23cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao từ mặt đất đến yên ghế: 57 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc ngã lưng (so với yên) : từ 95 đến 160 độ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc nâng chân (so với yên) : từ 90 đến 180 độ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc ngã yên ghế (so với phương ngang): từ từ 0 đến 30 độ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe sau mâm đúc, cao su đặt, đường kính 26cm.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh trước xoay 360 độ, khóa trung tâm, đường kính 10cm</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08
3701 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống CT - Scanner | Hệ thống CT Scanner 256 - < 512 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp điện toán 128 lát cắt, tái tạo 384 lát cắt | SOMATOM Definition Edge | Siemens Healthcare GmbH | Đức | Siemens Healthcare GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | Đức | Nhóm 1 |  |  | 47500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-02-19 | 2021-08-19 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model - Nhãn hiệu : <strong>SOMATOM Definition Edge</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sả<strong>n xuất: Siemens Healthcare GmbH</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất:Theo đơn đặt hàng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2020-12-29 | Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P | 2021-06-18
3702 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Combi | Combi | Biochemical Systems International S.p.A | Italy | Biochemical Systems International S.p.A | Italy |  | Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Lực | Italy | Nhóm 3 |  |  | 835000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-21 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích sinh hóa tự động</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Lực | 2020-11-12 | Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Lực | 2021-05-21
3703 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG, LỒNG ĐỨNG TỰ CHÂM NƯỚC 307L | SJ-AC 300 | SHINJIN ENGINEERING CO., LTD | Hàn Quốc | SJ Medical | Hàn Quốc | ["2017","2018","2019","2020","2016"] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 420600000 | t | Chiếc | true | 2021-04-17 | 2022-12-31 | <p>SJ-AC300&nbsp;là loại nồi hấp tiệt trùng do hãng Shinjineng - Hàn Quốc sản xuất. Được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như: Y tế, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm…</p><p>- Thời gian tiệt trùng được tính khi đủ nhiệt độ cài đặt</p><p>- Đèn báo hiển thị quá trình làm việc của nồi hấp giúp người sử dụng biết&nbsp;quy trình vận hành của nối hấp</p><p>- Hiển thị số giá trị cài đặt nhiệt độ và thời gian</p><p>- Hiển thị số giá trị thực của nhiệt độ và đồng hồ bấm ngược cho biết thời gian hấp còn lại là bao nhiêu phút</p><p>-&nbsp;Kết thúc quy trình nối sẽ báo bằng âm thanh và hiển thị trên màn hình quá trình hấp đã kết thúc</p><p><em><u>- Sensor cảnh báo mực nước, giúp bảo vệ điện trở. Máy sẽ hoạt động khi mực nước đủ trong buồng</u></em></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">- Nồi Hấp được thiết kế dạng đứng và được trang bị bộ điều khiển kỹ thuật số PID Control.</strong></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">- Màn hình hiển thị LED với công nghệ đèn chiếu bên Black- Light.</strong></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">- Có chức năng hẹn giờ kỹ thuật số với thời gian lựa chọn lên đến 99h 59’.</strong></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">- Chức năng an toàn: Bảo vệ quá dòng, quá áp, quá nhiệt( 2 cấp độ quá nhiệt)</strong></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">- Vỏ nồi làm bằng thép SS41 sơn tĩnh điện, buồng hấp được làm bằng inox 304 có độ bền cao.</strong></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">- Cửa nồi&nbsp;mở kiểu xoay ngang có chốt gài nắp áp suất an toàn.</strong></p> | <p><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Nồi hấp dạng đứng</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Dung tích:&nbsp;307&nbsp;lít</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Thang nhiệt độ làm việc : Môi trường đến 130 °C</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Kiểm soát nhiệt độ: PT100Ω</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5°C</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Áp suất: 1.2Kg/ cm2&nbsp;tại 121°C; 2.0Kgf/ cm2 tại 132°C</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Đồng hồ đo áp suất: 0~ 3Kgf/ cm2</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Cài đặt thời gian: 99h59p</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Kích thước bên trong nồi:&nbsp;đáy Ø 700mm x cao 800mm</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Kích thước ngoài nồi (WxDxH): 1150 x 1050 x 1500mm</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Bộ vi xử lý nhiệt độ LED</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Công suất: 12kW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Nguồn: AC 220V, (50-60Hz&nbsp;hoặc 380V(50-60Hz)</span></p><p><strong><em><u>&nbsp;Cung cấp bao gồm:</u></em></strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Máy chính: Model: SJ-AC300</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- 2 Giỏ lưới bằng Inox</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Chứng nhận xuất xứ (CO) bản sao.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Hướng dẫn sử dụng</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;Option: Kết nối máy in loại 1 sensor hoặc 6 sensor</span></p> |  | <p><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Nồi hấp dạng đứng</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Dung tích:&nbsp;307&nbsp;lít</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Thang nhiệt độ làm việc : Môi trường đến 130 °C</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Kiểm soát nhiệt độ: PT100Ω</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5°C</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Áp suất: 1.2Kg/ cm2&nbsp;tại 121°C; 2.0Kgf/ cm2 tại 132°C</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Đồng hồ đo áp suất: 0~ 3Kgf/ cm2</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Cài đặt thời gian: 99h59p</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Kích thước bên trong nồi:&nbsp;đáy Ø 700mm x cao 800mm</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Kích thước ngoài nồi (WxDxH): 1150 x 1050 x 1500mm</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Bộ vi xử lý nhiệt độ LED</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Công suất: 12kW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Nguồn: AC 220V, (50-60Hz&nbsp;hoặc 380V(50-60Hz)</span></p><p><strong><em><u>&nbsp;Cung cấp bao gồm:</u></em></strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Máy chính: Model: SJ-AC300</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- 2 Giỏ lưới bằng Inox</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Chứng nhận xuất xứ (CO) bản sao.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- Hướng dẫn sử dụng</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;Option: Kết nối máy in loại 1 sensor hoặc 6 sensor</span></p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-04-17 | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-05-11
3704 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | Servo-i | Maquet | Thụy Điển | Maquet | Thụy Điển |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 1700000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <p>Máy thở xâm nhập dùng cho người lớn, trẻ em</p> | <p><strong>1. Cấu hình thiết bị:</strong></p> <ul> <li>Máy chính: 01 cái</li> <li>Màn hình LCD TFT cảm ứng màu 12.1 inch: 01 cái.</li> <li>Ống test: 01 cái</li> <li>Bóng test: 01 cái</li> <li>Cáp nguồn máy thở: 01 cái</li> <li>Cảm biến Oxy: 01 cái</li> <li>Dây dẫn khí Air với chuôi khí: 01 bộ</li> <li>Dây dẫn khí Oxy với chuôi khí: 01 bộ</li> <li>Cánh tay đỡ dây thở: 01 cái</li> <li>Lọc khuẩn (sử dụng 1 lần): 05 cái</li> <li>Xe đẩy đồng bộ chính hãng: 01 cái</li> <li>Bộ phận gia nhiệt: 01 bộ</li> <li>Bình chứa dung dịch tạo ẩm cho người lớn, trẻ em: 01 cái</li> <li>Bộ dây thở cho người lớn sử dụng nhiều lần: 01 bộ</li> <li>Bộ dây thở cho trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 bộ</li> <li>Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ</li> </ul> <p><strong>2. Cấu hình chế độ thở:</strong></p> <ul> <li>Phần mềm kiểm soát áp lực (PC).</li> <li>Phần mềm kiểm soát thể tích (VC).</li> <li>Phần mềm kiểm soát thể tích điều hòa áp lực (PRVC)</li> <li>Phần mềm hỗ trợ áp lực/ áp lực đường thở dương liên tục (PS/CPAP)</li> <li>Phần mềm hỗ trợ thể tích (VS)</li> <li>Phần mềm thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (SIMV (VC) + PS)</li> <li>Phần mềm thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (SIMV (PC) + PS)</li> <li>Phần mềm thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (SIMV (PRVC) + PS)</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-09 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2020-11-11
3705 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn phẫu thuật đa năng điện | PG OTI-ONE | Progetti S.r.l. | Italy | Progetti S.r.l. | Italy | ["2021"] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | Italy | Nhóm null |  |  | 700000000 | t | Cái | true | 2021-06-08 | 2022-06-08 | <p>- Bàn phẫu thuật kết cấu thép không gỉ với đệm bọt cao su đàn hồi, gồm 5 phần phù hợp với nhiều yêu cầu phẫu thuật.</p><p>- Hệ thống điều khiển điện đáng tin cậy với 6 chuyển động trơn tru và nâng hạ nhẹ nhàng, yên tĩnh</p><p><br></p> | <p>- Bàn phẫu thuật điều khiển điện kèm đệm, nâng cầu thận</p><p>- Tấm hỗ trợ đầu</p><p>- Tấm hỗ trợ chân</p><p>- Tấm hỗ trợ tay</p><p>- Tấm hỗ trợ vai</p><p>- Tấm hỗ trợ cơ thể</p><p>- Tấm hỗ trợ chân (sản khoa)</p><p>- Bồn chứa + ống thải + xô đựng chất thải 20 lít (sản khoa)</p><p>- Khung màn gây mê</p><p>- Bộ điều khiển điện</p><p>- Pin dự phòng (tích hợp)</p><p>- Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt</p><p><br></p> |  | <p>- Kích thước bàn phẫu thuật (dài x rộng): 2070mm x 550mm</p><p>- Dải điều chỉnh chiều cao: 700mm đến 1000mm</p><p>- Vị trí Trendelenburg: 25 độ</p><p>- Vị trí đảo ngược Reverse Trendelenburg: 25 độ</p><p>- Nghiêng bên trái/ phải: 15 độ</p><p>- Mặt bàn trượt cho X-ray và C-arm: 350mm</p><p>- Trọng lượng bệnh nhân tối đa: 250kg</p><p>- Điều khiển tấm lưng: nâng 75 độ; hạ 20 độ</p><p>- Điều khiển tấm chân: nâng: 15 độ; hạ 90 độ</p><p>- Tách tấm chân: 90 độ mỗi tấm</p><p>- Điều khiển tấm đầu: nâng 45 độ, hạ 90 độ</p><p>- Điều khiển nghiêng tấm đầu: 25 độ</p><p>- Nâng cầu thận: 120mm</p><p>- Pin dự phòng cho 80 chuyển động</p><p>- Nguồn điện cung cấp: 100-240V / 50-60Hz</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-06-08 | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-06-08
3706 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt | 2ZL | Takagi Seiko Co., Ltd. | Nhật Bản | Takagi Seiko Co., Ltd. | Nhật Bản | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-14 | 2021-12-31 | <p><strong>Thiết kế tiên tiến</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế tiên tiến: Không cáp nối lộ, kể cả dây nối nguồn cấp cũng được ẩn đi.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kể cả cáp để kết nối với hệ thống hình ảnh cũng bị ẩn đi.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phủ lớp màu mới.</p><p><strong>Đèn led mới tối ưu hóa cho đèn khe</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ưu điểm tốt nhất của sự chiếu sáng bằng đèn LED là cấu trúc và sự giải phẫu học của vùng mắt được chiếu vào có thể rõ ràng nhìn thấy hơn bởi vì đỉnh chiều dài bước sóng của đèn LED xuất hiện ở vùng mắt nhạy cảm hơn. </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chúng ta có thể đơn giản thay thế bóng đèn halogen với bóng đèn LED. 2ZL được thiết kế và cấu tạo từ bình thường tới thích nghi đèn LED cao cấp.</p><p><strong>Sử dụng sự chiếu sáng LED đồng nhất</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn khe LED với màu nhiệt ở mức 3500K sẽ cho ánh sáng sáng hơn và rõ nét hơn so với đèn halogen.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn LED có độ chói cao thanh (nguyên liệu) đơn được sử dụng cho 2ZL. Nó cho phép sự đồng nhất và ánh sáng có thể so sánh với đèn LED nhiều thanh (nguyên liệu). </p><p><strong>Giảm bớt sự riêng biệt của đèn LED ánh sáng xanh dương.</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng chiếu thì mềm và dễ chịu hơn với mắt của bệnh nhân bằng cách giảm đỉnh của chùm tia xanh riêng biệt của đèn LED</p><p><strong>Sử dụng đèn LED tiết kiệm điện</strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kể cả sử dụng đèn LED tiết kiệm điện 3W, đèn khe LED cực kỳ kinh tế khi độ chiếu sáng ở mức cao.</p> | <p class="ql-align-justify">Cấu hình tiêu chuẩn gồm:</p><p class="ql-align-justify">- Máy chính: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Phụ kiện tiều chuẩn: 01 bộ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật</u></strong></p><p><strong>· Kính hiển vi </strong></p><p>- Kiểu kính: Kính hiểm vi 2 mắt soi nổi loại Galilean.</p><p>- Bộ thay đổi độ phóng đại: vật kính xoay 3 vị trí </p><p>- Thị kính: 16X vùng nhìn rộng, đỉnh mắt cao.</p><p>- Tổng độ phóng đại: 10X ,16X, 25X&nbsp;</p><p>- Trường quan sát thực: Đường kính 23.3mm , 14mm, 8.8mm </p><p>- Điều chỉnh đồng tử bên trong: 52mm đến 82mm</p><p>- Dải điều chỉnh điốp: +/- 7 điốp </p><p><strong><em>·&nbsp;Khe chiếu: </em></strong></p><p>- Khoảng dịch chuyển theo chiều ngang cho chỉnh thô: 105mm</p><p>- Dịch chuyển theo chiều ngang cho tinh chỉnh: 15mm </p><p>- Dịch chuyển theo chiều dọc: 30mm </p><p><strong><em>· Đỡ cằm: </em></strong></p><p>- Nâng đỡ cằm: 85mm</p><p><strong><em>· Đèn khe </em></strong></p><p>- Độ rộng của khe:&nbsp;0-14mm, có thể điều chỉnh liên tục </p><p>- Màn ngăn độ mở của khe: Đường kính 14mm, 8mm, 5mm, 3mm, 0.3mm.</p><p>- Hệ lọc: Lọc xanh dương, lọc đỏ tự do, lọc đúng xanh dương, lọc vàng </p><p class="ql-align-justify">- Đèn:&nbsp;Đèn LED</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-05-21
3707 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy đông máu | Coag 2D coagulometer | Coag 2D coagulometer | DIAGON Kft. | Hungary | DIAGON Kft. | Hungary |  | Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 90000000 | t | Cái | true | 2021-05-31 | 2021-12-31 | <p>Nguyên lý hoạt động : Xét nghiệm đông máu thường quy theo nguyên</p><p>lý đo quang</p> | <p>1 máy chính</p> |  | <p>04 thử nghiệm thường qui: PT, APPT, Fibrinogen, TT</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín | 2021-05-31 | Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín | 2021-05-31
3708 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy đông máu | Coag 4D coagulometer | Coag 4D coagulometer | DIAGON Kft. | Hungary | DIAGON Kft. | Hungary |  | Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 150000000 | t | Cái | true | 2021-05-31 | 2021-12-31 | <p>Nguyên lý hoạt động : Xét nghiệm đông máu thường quy theo nguyên</p><p>lý đo quang và xét nghiệm D-dimer theo nguyên lý đo đục độ</p> | <p>1 máy chính</p> |  | <p>Phạm vi hoạt động của máy:</p><p>+ 04 thử nghiệm thường qui: PT, APPT, Fibrinogen, TT</p><p>+ 15 thử nghiệm chuyên sâu: Reptilase Time, định lượng yếu tố II, V, VII, VII-X, VIII, IX, XI, XII, Heparin, Protein C, Protein S, Lupus Anticoaglutants</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín | 2021-05-31 | Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín | 2021-05-31
3709 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC 2 CỬA, CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG 965 LÍT, | SMB-DSD-945 | Sterilmed Medical Elektrik Elektronik Otomasyon Ins. Gida San. Ve Dis Tic. LTD. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Sterilmed Medical Elektrik Elektronik Otomasyon Ins. Gida San. Ve Dis Tic. LTD. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2016","2017","2018","2019","2020"] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 2235200000 | t | Chiếc | true | 2021-04-17 | 2022-12-31 | <p>&nbsp;- Nồi hấp tiệt trùng đạt các chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế, châu âu như&nbsp;ISO 9001, ISO 13485,&nbsp;EN ISO 14971,&nbsp;MDD 93/42AT,&nbsp;EN 61010-1,&nbsp;EN 285+A2,&nbsp;EN 61010-2-040,&nbsp;2014/68/EU, EN 62366</p><p>&nbsp;ĐẶC ĐIỂM CHUNG</p><p>&nbsp;- Chi trình làm việc hoàn toàn tự động, Thời gian tiệt trùng được tính khi đủ nhiệt độ cài đặt</p><p>&nbsp;- Vật liệu buồng tiệt trùng: AISI 316L dày 6mm</p><p>&nbsp;- Vật liệu vỏ nồi hấp: AISI 316L dày 3 mm</p><p>&nbsp;- Cửa nồi hấp: AISI 304L&nbsp;dày 10mm</p><p>&nbsp;- Truy cập kết nối từ xa qua USB và tích hợp với máy in dữ liệu</p><p>HỆ THỐNG CỬA VÀ AN TOÀN</p><p>&nbsp;- Cửa chịu được áp lực cực lớn. Vật liệu cách nhiệt cần thiết cho tổn thất nhiệt được giảm.Cửa chuyển động lên xuống và&nbsp;hoạt động nhẹ nhàng và an toàn với hệ thống khí nén.</p><p>&nbsp;- Cửa trượt lên xuống nhẹ nhàng bằng cảm ứng trên màn hình</p><p>&nbsp;- Hoạt động đưa mẫu vào và lấy ra được thực hiện dễ dàng do buồn hấp được thiết kế hình chữ nhật. Ngoài ra, với hệ thống an toàn ngăn chặn việc mở cửa đột ngột, cửa được ngăn không cho vận hành mà không đóng cửa.</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-04-17 | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-05-04
3710 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Ống nội khí quản EasySeal Enco không bóng | NCS-713-16, NCS-713-17, NCS-713-18, NCS-713-19, NCS-713-20, NCS-713-21, NCS-713-22, NCS-713-23 NCS-713-24, NCS-713-25, NCS-713-26, NCS-713-27, NCS-713-28, NCS-713-29, NCS-713-30 | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 27300 | t | Cái | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>Chất liệu nhựa mềm, dễ uốn cong nhưng không gập giúp hạn chế gây tổn thương khí quản Bóng trụ dài thể tích lớn áp lực thấp, giảm thiểu áp lực tập trung trên thành khí quản. Van bơm cuff an toàn đảm bảo bóng cuff được duy trì theo ý muốn. Không kích ứng, đường cản quang đậm màu xanh chạy dọc thân tới mũi xa cho việc xác định chính xác vị trí của ống.</p><p>Tiêu chuẩn : ISO, CFS</p> | <p>Chất liệu nhựa mềm, dễ uốn cong nhưng không gập giúp hạn chế gây tổn thương khí quản Bóng trụ dài thể tích lớn áp lực thấp, giảm thiểu áp lực tập trung trên thành khí quản. Van bơm cuff an toàn đảm bảo bóng cuff được duy trì theo ý muốn. Không kích ứng, đường cản quang đậm màu xanh chạy dọc thân tới mũi xa cho việc xác định chính xác vị trí của ống.</p><p>Tiêu chuẩn : ISO, CFS</p> |  | <p>Chất liệu nhựa mềm, dễ uốn cong nhưng không gập giúp hạn chế gây tổn thương khí quản Bóng trụ dài thể tích lớn áp lực thấp, giảm thiểu áp lực tập trung trên thành khí quản. Van bơm cuff an toàn đảm bảo bóng cuff được duy trì theo ý muốn. Không kích ứng, đường cản quang đậm màu xanh chạy dọc thân tới mũi xa cho việc xác định chính xác vị trí của ống.</p><p>Tiêu chuẩn : ISO, CFS</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18
3711 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim | M2 | Suzhou Zoll Medical Technology Co., Ltd | Trung Quốc | Zoll Medical Corporation | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 520000000 | t | Bộ | true | 2021-07-05 | 2021-12-31 | <p>Model: M2</p><p>Hãng/ nước sở hữu: <span style="color: black;">ZOLL Medical/ Mỹ</span></p><p><span style="color: black;">Hãng/ nước sản xuất: Suzhou ZOLL Medical Technology Co., Ltd/ Trung Quốc</span></p> | <p><strong style="color: black;">Cấu hình cung cấp:</strong></p><p><span style="color: black;">- Máy chính kèm máy in nhiệt: 01 máy</span></p><p><span style="color: black;">- Tay cầm đánh sốc (người lớn và trẻ em): 1 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Cable điện tim: 1 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Điện cực dán sốc tim, tạo nhịp ngoài, dùng một lần, người lớn: 1 hộp (08 cái)</span></p><p><span style="color: black;">­- Điện cực dán sốc tim, tạo nhịp ngoài, dùng một lần, trẻ em: 1 hộp (10 cái)</span></p><p><span style="color: black;">- Giấy in: 1 Tập</span></p><p><span style="color: black;">- Gel sốc tim: 1 Tuýp</span></p><p><span style="color: black;">- Dây điện nguồn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Pin sạc: 01 viên</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Sensor đo SpO2 người lớn dùng nhiều lần: 01 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">- Sensor đo SpO2 trẻ em dùng nhiều lần: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 1 bộ</span></p> |  | <p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-07-05 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-07-05
3712 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy đông máu | Coag L automated coagulometer | Coag L automated coagulometer | DIAGON Kft. | Hungary | DIAGON Kft. | Hungary |  | Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 1000000000 | t | Cái | true | 2021-05-31 | 2021-12-31 | <p>Nguyên lý hoạt động: thực hiện mọi loại xét nghiệm đông máu thường</p><p>quy và chuyên sâu với công suất lớn nhờ thiết kế đầu dò điện từ là thế hệ đầu dò tiên tiến nhất hiện nay, giúp phát hiện thời điểm đông chính xác và giúp loại trừ mọi sai số</p> | <p>1 máy chính</p> |  | <p>Máy được cài đặt sẵn 24 tham số cho các yêu cầu thường gặp, ngoài ra có thể cài đặt thêm các tham số chuyên sâu phục vụ nghiên cứu</p><p>khoa học</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín | 2021-05-31 | Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín | 2021-05-31
3713 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ siêu âm có chức năng hàn mạch | Máy phát chính G11 tích hợp siêu âm và hàn mạch lưỡng cực | GEN11 | Jabil Inc. | Mỹ | Ethicon Endo-Surgery, LLC | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) |  | Nhóm 3 |  |  | 3217169469 | t | Hệ thống | true | 2020-10-26 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống máy phát chính G11 tích hợp công nghệ siêu âm Harmonic và công nghệ lưỡng cực tiên tiến Enseal trong cùng một máy phát năng lượng.</p> | <p>- Máy phát chính và phụ kiện</p> <p>- Tay dao</p> <p>- Dao siêu âm</p> <p>- Dao hàn mạch</p> | <p>- Máy phát chính và phụ kiện</p> <p>- Tay dao</p> <p>- Dao siêu âm và dao siêu âm nâng cao</p> <p>- Dao hàn mạch và dao hàn mạch nâng cao</p> | <p>Máy phát chính G11 cung cấp năng lượng cho các dụng cụ phẫu thuật HARMONIC và ENSEAL. Công tác bật sáng màu xanh lá khi máy phát chính được bật nguồn. Máy phát chính sử dụng giao diện màn hình cảm ứng và có cổng kết nối tích hợp có thể nhận cả dụng cụ HARMONIC hoặc ENSEAL. Có bàn đạp chân có thể kích hoạt năng lượng ở mức tối thiểu và tối đa.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) | 2020-10-26 | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) | 2021-02-19
3714 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tên thương mai test | DR1F-500 | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba | Việt Nam | ["1990"] | CÔNG TY TNHH BLUEWAVE | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH BLUEWAVE | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH BLUEWAVE | 2020-11-06
3715 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | OM-5 | Takagi Seiko Co., Ltd. | Nhật Bản | Takagi Seiko Co., Ltd. | Nhật Bản | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 410000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-14 | 2021-12-31 | <p>* Kính hiểm vi phẫu thuật đa năng dùng cho vi phẫu thuật, đặc biệt là dùng cho phẫu thuật chuyên khoa mắt, </p><p><strong><em>* Máy cơ động có thể di chuyển được trên 4 bánh xe, </em></strong></p><p><strong><em>* Có điều khiển chân cho phẫu thuật viên</em></strong></p><p class="ql-align-justify">¨&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Hình ảnh hợp nhất thuận lợi, dễ dàng</strong></p><p class="ql-align-justify">Với việc sử dụng quang học hội tụ với trục thị giác hướng vào trong 6 độ, hình ảnh hợp nhất được chế tạo có thể thực hành được cho bác sỹ đòi hỏi nhìn đôi và thậm chí cho người bắt đầu dùng kính hiển vi. Nó trở nên phù hợp với vị trí mắt khi vận hành.</p><p class="ql-align-justify">¨&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Độ phân giải cao và 3 thay đổi độ phóng đại</strong></p><p class="ql-align-justify">Hệ thống thay đổi độ phóng đại kiểu trống có thể cho độ phân giải cao cho tất cả các độ phóng đaị 4,6X, 7,7X và 12,3X và hơn nữa cơ cấu điều chỉnh kiểu kép P.D lần đầu tiên được thực hiện trên loại kính hiển vi này.</p><p class="ql-align-justify">¨&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Chiếu sáng đồng trục ánh sáng lạnh</strong></p><p class="ql-align-justify">Chiếu sáng đồng trục ánh sáng lạnh với bóng đèn Halogen cường độ cao 150W và dẫn hướng ánh sáng được chấp nhận.&nbsp;</p><p><br></p> | <p><strong>Cấu hình bao gồm:</strong></p><p>- Chân đế di động trên 4 bánh xe: 01 cái</p><p>- Cánh tay nâng: 01 cái</p><p>- Thị kính 12.5 X : 01 bộ</p><p>- Vật kính: 01 cái</p><p>- Khớp nối: 01 cái</p><p>- Pe dan điều khiển chân: 01 cái</p><p>- Bộ núm tiệt trùng: 01 bộ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong><u>1. Phần kính hiểm vi:</u></strong></p><p>- Thị kính: ống kớnh nghiờng 45<sup>0 </sup>với phần hội tụ quang học</p><p>- Thị kính: 12,5X</p><p>- Thay đổi độ phóng đại: 3 bước bằng tay</p><p>- Hệ số: 0,6X; 1X; 1,6X</p><p>- Độ phúng đại: 4,6X; 7,6X; 12,3X</p><p>- Vùng vi trường thực; 43,5mm; 26mm; 16,3mm</p><p>- Vật kính: f = 175mm cho phẫu thuật mắt; f = 200, 250, 300, 350mm (cho phẫu thuật chung); </p><p>&nbsp;- Tốc độ hội tụ: 2,5mm/giây , trong khoảng 36mm</p><p class="ql-align-justify"><strong><u>2/ Nguồn chiếu sáng:</u></strong></p><p>-Kiểu: Kiểu chiếu sáng đồng trục, hệ thống dẫn sáng bằng dây cáp quang </p><p>-Nguồn sáng: Đốn Halozen 15v/150W.</p><p>-Điều khiển độ chiếu sáng: Điều chỉnh liên tục.</p><p>-Vi trường chiếu sáng: 45mm</p><p>-Bộ lọc: Đầu bộ lọc xanh cô ban và bộ lọc xanh.</p><p>-Cường độ: 80.000 Lux.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-05-21
3716 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Ghế - giường y tế | PN-0105 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 28050000 | t | Cái | true | 2021-06-08 | 2022-12-31 | <p>Ghế -&nbsp;giường y tế</p> | <p>- Khung sắt sơn tĩnh điện , nệm PE bọc simily .</p><p>+ Ghế:&nbsp;&nbsp;120x63x(145-160)cm</p><p>+ Giường: 195x63x(60-75)cm</p><p>- Trọng lượng: 55kg</p> |  | <p>Ghế -&nbsp;giường y tế</p><p>- Khung sắt sơn tĩnh điện , nệm PE bọc simily .</p><p>+ Ghế:&nbsp;&nbsp;120x63x(145-160)cm</p><p>+ Giường: 195x63x(60-75)cm</p><p>- Trọng lượng: 55kg</p><p>- Tải trọng tối đa:120kg</p><p>- Chiều cao từ mặt đất đến mặt ngồi là: 60 đến 75 cm</p><p>* Ghế có chức năng ngã thành giường nằm ,điều khiển bằng remote .O69</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08
3717 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG 830 LÍT | SMB-SSD-810 | Sterilmed Medical Elektrik Elektronik Otomasyon Ins. Gida San. Ve Dis Tic. LTD. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Sterilmed Medical Elektrik Elektronik Otomasyon Ins. Gida San. Ve Dis Tic. LTD. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2016","2017","2018","2019","2021","2020"] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 2094400000 | t | Chiếc | true | 2021-04-17 | 2022-12-31 | <p><strong style="color: red;">NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC Y TẾ CHUYÊN DỤNG,&nbsp;CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG </strong></p><p><strong style="color: red;">&nbsp;Model : SMB-SSD-810 </strong></p><p><strong style="color: red;">&nbsp;Hãng sản xuất: Sterilmed - Thổ Nhĩ Kỳ </strong></p><p>&nbsp;- Nồi hấp tiệt trùng đạt các chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế, châu âu như&nbsp;ISO 9001, ISO 13485,&nbsp;EN ISO 14971,&nbsp;MDD 93/42AT,&nbsp;EN 61010-1,&nbsp;EN 285+A2,&nbsp;EN 61010-2-040,&nbsp;2014/68/EU, EN 62366</p><p>&nbsp;ĐẶC ĐIỂM CHUNG</p><p>&nbsp;- Chi trình làm việc hoàn toàn tự động, Thời gian tiệt trùng được tính khi đủ nhiệt độ cài đặt</p><p>&nbsp;- Vật liệu buồng tiệt trùng: AISI 316L dày 6mm</p><p>&nbsp;- Vật liệu vỏ nồi hấp: AISI 316L dày 3 mm</p><p>&nbsp;- Cửa nồi hấp: AISI 304L&nbsp;dày 10mm</p><p>&nbsp;- Truy cập kết nối từ xa qua USB và tích hợp với máy in dữ liệu</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-04-17 | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-05-04
3718 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ ấm CO2 | Tủ ấm CO2 áo nước, >180 lít, cảm biến hồng ngoại | 4121 | Thermo Fisher Scientific | Mỹ | Thermo Fisher Scientific Pte. Ltd (a part of Thermo Fisher Scientific Inc) | Singapore | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Mỹ | Nhóm null |  |  | 485000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>- Tủ ấm CO2 nuôi cấy mô, phôi, tế bào, vi sinh vật… trong phòng thí nghiệm</p><p>- Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</p> | <p>- Tủ ấm CO2 kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>- Bộ cửa kính 8 cánh: 01 bộ</p><p>- Bộ filter lọc cao cấp HEPA VOC: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify">- Tủ ấm CO2 loại áo nước </p><p class="ql-align-justify">- Thời gian giảm từ 37<sup>0</sup>C xuống 36<sup>0</sup>C là 1 giờ (khi mất điện)&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống điều khiển vi xử lý iCAN, màn hình cảm ứng&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Hiển thị các thông số: chương trình, nhiệt độ và CO<sub>2</sub> dạng số và đồ thị&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Tự động ghi, lưu trữ và cung cấpthông số hoạt động của tủ (datalogs)&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Cấu tạo: buồng làm bằng thép không gỉ</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống báo động: kiểm tra và báo động khi quá nhiệt, CO<sub>2</sub> và độ ẩm vượt quá mức cài đặt, nguồn bị lỗi.</p><p class="ql-align-justify">- bộ filter lọc HEPA hiệu suất 100% với cỡ hạt 0.5 µm </p><p class="ql-align-justify">- Thể tích tủ: 184.1 lít</p><p class="ql-align-justify">- Thể tích áo nước: 43.5 lít </p><p class="ql-align-justify">+ Khoảng nhiệt độ: từ môi trường&nbsp;+5<sup>0</sup>C tới 55<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Điều khiển bước tiến: ±0.1<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ đồng đều: ±0.2<sup>0</sup>C ở 37<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ ổn định: 0.1<sup>0</sup>C&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Theo dõi báo động: ±1<sup>0</sup>C&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Điều khiển CO­<sub>2</sub>:</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Mức độ điều khiển: Tốt hơn ± 0.1%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Dải CO2: 1-20%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ áp suất vào: 15 Psig</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Bộ cảm biến CO2: <span style="color: red;">hồng ngoại</span></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ ổn định: ± 0.1%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Theo dõi báo động: ± 1%&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Độ ẩm: Khoảng từ môi trường tới 95% ở 37<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Quạt ẩm, khay đựng nước làm ẩm tiêu chuẩn 3 lít</p><p class="ql-align-justify">- Công suất gia nhiệt: 344 BTU</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước trong (WxHxD): 54.1cm x 68.1cm x 50.8cm</p><p class="ql-align-justify">- Trọng lượng: 102.2 kg</p><p>- Nguồn điện: 220/ 50Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-18 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-18
3719 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy dò rà tìm phóng xạ | Máy dò nhiễm bẩn bề mặt | 5250-0259 | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | Mirion Technologies (Capintec), Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 172626788 | t | Chiếc | true | 2021-02-25 | 2021-09-30 | <p>Tên chung: Máy dò rà tìm phóng xạ</p><p>Mô tả chung: Máy dò tìm các loại phóng xạ alpha, beta, gamma và tia X.</p> | <p>Máy dò nhiễm bẩn bề mặt: 01 máy</p> <p>Mã sản phẩm: 5250-0259</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2020-11-13 | Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam | 2021-06-04
3720 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 2 bình diện trần - trần | Allura Xper FD20/10 | Allura Xper FD20/10 | Philips Medical Systems Nederland B.V. | Hà Lan | Philips Medical Systems Nederland B.V. | Hà Lan |  | Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật |  | Nhóm null |  |  | 37550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-11-14 | <p>Hệ thống dùng để chẩn đoán và điều trị can thiệp: Tim, mạch</p> <p>Tấm Detector dạng phẳng</p> <p>Thu nhận ảnh chụp mạch số hóa (DA) và chụp mạch số hóa xoá nền (DSA).</p> <p>Tốc độ khung thu nhận:&nbsp;30 khung hình/ giây</p> <p>Có chế độ phóng đại số hóa</p> <p>Có khả năng lưu trữ được một đoạn ảnh trong chế độ chiếu.</p> <p>Có chương trình định vị tự động&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật | 2020-11-14 | Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật | 2020-11-14
3721 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy giúp thở | HAMILTON-C1 | Hamilton Medical AG | Thụy Sĩ | Hamilton Medical AG | Thụy Sĩ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN |  | Nhóm 3 |  |  | 950000000 | t | Cái | true | 2021-01-13 | 2021-12-31 | <p>Máy giúp thở </p> | <p>Máy chính tích hợp hệ thống nén khí bên trong máy Hamilton 1 </p><p>Máy phun khí dung tích hợp theo máy chính Hamilton 1 </p><p>Máy làm ấm khí thở vào F&amp;P / Hamilton 1 </p><p>Bình làm ẩm khí thở, dùng 1 lần F&amp;P / Hamilton 5 </p><p>Bộ dây thở, dùng 1 lần F&amp;P / Hamilton 5 </p><p>Cảm biến lưu lượng Hamilton 2 </p><p>Mặt nạ thở GGM / Hamilton 2 </p><p>Phổi giả Hamilton 1 </p><p>Giá treo dây thở Hamilton 1 </p><p>Dây nguồn Oxy Hamilton 1 </p><p>Dây nguồn AC Hamilton 1 </p><p>Pin dự phòng Hamilton 1 </p><p>Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh Hamilton 1 </p><p>Xe đẩy máy thở Việt Nam 1 </p> |  | <p> Máy chính gồm các mode thở: Chế độ thở điều khiển bắt buộc với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) CMV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát thể tích và tự động điều chỉnh áp lực (S) SIMV+) Chế độ thở Điều khiển bắt buộc với kiểm soát áp lực (P-CMV+) Chế độ thở Ngắt quãng đồng bộ với kiểm soát áp lực (P-SIMV+) Chế độ Tự thở (SPONT) Chế độ Cai thở máy thông minh (ASV) Các chức năng cơ bản của máy thở: Thông khí cho trẻ nhỏ từ ≤ 3kg đến người lớn. Màn hình MÀU, kích thước&nbsp;≥ 8.0 inches, thao tác cảm ứng. Tích hợp tua-bin bên trong để tạo khí nén áp lực cao. Sử dụng được cả 2 nguồn oxy: Áp lực cao và áp lực thấp. Dạng sóng: Áp lực, Lưu lượng, Thể tích và đồ thị vòng lặp Áp lực/Thể tích, Áp lực/Lưu lượng, Thể tích/Lưu lượng. Bảng hiển thị thông minh: Phổi động, Trạng thái máy thở, Biểu đồ ASV, Bảng theo dõi các thông số phụ SMPs. Cổng giao tiếp: COM, cổng gọi y tá Dynamic Lung (minh họa phổi theo thời gian thực) Lịch sử sự kiện (lên đến 1.000 sự kiện có đánh dấu ngày và giờ) Quy trình dừng kì hít vào và dừng kì thở ra Tính năng bù rò rỉ khí (IntelliTrig) Phun khí dung (công nghệ khí nén) Tạm dừng máy có bộ đếm thời gian Tính năng hút đàm Lưu dữ liệu/ các đồ thị vòng lặp Hiển thị trạng thái của máy thở (hình ảnh minh họa) Pin dự phòng: sử dụng liên tục 4 giờ. Có thể nâng cấp các chức năng nâng cao: Phần mềm thở Sơ sinh từ 0.2 kg đến 30 kg. Chức năng theo dõi etCO2 và SPO2. Chế độ thở trên Hai mức áp lực dương (DuoPAP/APRV). Chế độ thở Liệu pháp oxy lưu lượng (HiFlowO2). Chế độ thở không xâm lấn có tần số dự phòng (NIV/NIV-ST). Chế độ thở không xâm lấn Áp lực dương qua mũi (nCPAP) cho sơ sinh. Hiển thị đồ thị vòng Loop và trend dữ liệu. Pin dự phòng thứ 2 (thêm được 2 giờ). &nbsp; Gói bảo hành thêm 04 năm. </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2021-01-13
3722 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện | Benefusion SP3 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 32000000 | t | Cái | true | 2021-05-21 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY BƠM TIÊM ĐIỆN </strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model/Ký mã hiệu: BeneFusion SP3</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng sản xuất: Mindray</strong></p><p><br></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cáp nguồn chuẩn châu âu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Giá treo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh -tiếng Việt&nbsp;</p> | [7 empty] | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-05-21 | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam | 2021-05-21
3723 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | 3ML-LED | Leisegang Feinmechanik-Optik GmbH | Đức | CooperSurgical, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 586546000 | t | Chiếc | true | 2021-06-22 | 2022-12-31 | <p>Hàng mới 100%</p> | <p>Máy soi cổ tử cung kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, bao gồm: - Hệ thống quang học 01 bộ - Camera Canon:01 bộ - Núm vặn thay đổi mức phóng đại 01 bộ - Hệ thống tay nắm tinh chỉnh vị trí làm việc 01bộ - Chân đế: 01 cái</p> |  | <p>Thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-10-29 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-22
3724 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY Y DỤNG CỤ ĐA NĂNG | NC3405 | Machan International Co., Ltd | Đài Loan | Machan International Co., Ltd | Đài Loan | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 39980000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: NC3405</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Thiết bị chính</li><li>01 Tay đẩy</li><li>01 Cọc truyền dịch</li><li>01 Bình hủy kim tiêm (1.76L)</li><li>02 Sọc đựng rác (9L)</li><li>01 Bộ chia ngăn kéo nhỏ N-AD3</li></ul><p>01 Bộ chia ngăn kéo lớn N-AD6</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-05-21
3725 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy đông máu | Coag XL automated coagulometer | Coag XL automated coagulometer | DIAGON Kft. | Hungary | DIAGON Kft. | Hungary |  | Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Cái | true | 2021-05-31 | 2021-12-31 | <p>Nguyên lý hoạt động: thực hiện mọi loại xét nghiệm đông máu thường</p><p>quy và chuyên sâu với công suất lớn nhờ thiết kế đầu dò điện từ là thế hệ đầu dò tiên tiến nhất hiện nay, giúp phát hiện thời điểm đông chính xác và giúp loại trừ mọi sai số</p> | <p>1 máy chính</p> |  | <p>Máy được cài đặt sẵn 24 tham số cho các yêu cầu thường gặp, ngoài ra có thể cài đặt thêm các tham số chuyên sâu phục vụ nghiên cứu</p><p>khoa học</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín | 2021-05-31 | Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín | 2021-05-31
3726 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động | RT-7600S | Rayto Life and Analytical Sciences Co. Ltd. | Trung Quốc | Rayto Life and Analytical Sciences Co. Ltd. | Trung Quốc | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 175000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><b><u>Tính năng nổi bật</u></b><br /> · Tự động hoàn toàn<br /> · Màn hình LCD màu 8.1"<br /> · 20 thông số<br /> · 03 thành phần bạch cầu, 3 biểu đồ<br /> · Tốc độ 60 test/h<br /> · Công nghệ đo: trở kháng<br /> · Bộ nhớ: 35.000 kết quả<br /> Phù hợp với phòng xét nghiệm quy mô trung bình<br /> <br /> &nbsp;</p> | <p><b><u>Cấu hình tiêu chuẩn</u></b><br /> · 01 máy chính kèm máy in nhiệt gắn trong&nbsp;&nbsp;<br /> · 01 bộ phụ kiện tiêu chuẩn<br /> <br /> &nbsp;</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31
3727 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Xquang di động kỹ thuật số | ELMO-T3P + Venu1717X | DK Medical Systems Co. Ltd. | Hàn Quốc | DK Medical Systems Co. Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | Công Ty TNHH Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Ánh Linh | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1900000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-08 | 2022-06-08 | <p> <strong>Model: ELMO-T3P</strong></p><p> Hãng sản xuất: <strong>DK Medical Systems - Hàn Quốc</strong></p><p> Năm sản xuất:</p><p> <strong>2020</strong></p><p><br></p><p> Chứng chỉ chất lượng: </p><p>ISO<strong>13485, CE</strong></p><p><br></p><p> </p><p>T<strong>hiết bị đồng bộ bao gồm:</strong></p><p><br></p><p> </p><p>B<em>óng X Quang</em></p><p><br></p><p> </p><p><em>Máy phát cao tần</em></p><p><br></p><p> </p><p>B<em>ộ chuẩn trực</em></p><p><br></p><p> </p><p>Ba<em>̉ng điều khi</em>ển</p><p><br></p><p> </p><p>Ta<em>y đỡ bóng</em></p><p><br></p><p> </p><p>Đi<em>ều khiển từ xa</em></p><p><br></p><p> </p><p><em>Dây nguồn</em></p><p> <em>Công tắc chụp tay</em></p><p><br></p><p> Tấm nhận KTS </p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Ánh Linh | 2021-06-08 | Công Ty TNHH Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Ánh Linh | 2021-06-08
3728 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | MÁY HOLTER ĐIỆN TIM KÈM PHẦN MỀM | Poly-Spectrum AM | Neurosoft Ltd. | Nga | Neurosoft Ltd. | Nga | ["2021"] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | Nga | Nhóm null |  |  | 280000000 | t | Cái | false | 2021-06-25 | 2022-06-25 | <p><strong>-Lập trình của các thông số đăng ký. Các kênh bổ sung</strong></p><p>Khả năng của tất cả các thông số lập trình bao gồm tỷ lệ chọn mẫu ECG: 250, 500 hoặc 1000 Hz.</p><p>Đồng thời với ECG các kênh khác có thể được ghi, kênh thở, kênh vận động cơ, vị trí cơ thể, xung tạo nhịp tim. Nó mở rộng chủ yếu về khả năng chức năng của hệ thống ECG kỹ thuật số cho phép nhận thêm thông tin về bệnh nhân.</p><p>- <strong>Chỉ báo trạng thái trên bảng điều khiển phía trước</strong></p><p>Trạng thái máy chính được phát hiện với việc sử dụng 3 chỉ báo, đó là “Vận hành” (thiết bị sẽ được bật và hoạt động bình thường), “Nghỉ” (Trạng thái nghỉ của một hoặc một vài kênh), “Pin yếu” (Việc thay thế pin được yêu cầu).</p><p>- <strong>Tích hợp kết nối không dây</strong></p><p>Để điều khiển việc đăng ký tại bất kỳ thời điểm nào, bạn có thể sử dụng kết nối Bluetooth với máy tính. Đây là chức năng đặc biệt của thiết bị. Nó có nghĩa rằng người bệnh với thiết bị cố định có thể tới máy tính của bác sỹ bất kỳ thời điểm nào, và bác sỹ có thể điều khiển ECG của người bệnh trong chế độ thời gian thực.&nbsp;</p><p>- <strong>Ghi nhận bình luận âm thanh</strong></p><p>Nếu bạn có thể kết nối tai nghe (tai nghe thu nhỏ), bạn có thể ghi bình luận âm thanh của người bệnh, làm nâng cao khả năng tạo “nhật ký bệnh nhân” tiêu chuẩn.</p> | <p>• Máy chính: 01 cái</p><p>• Bộ dây cáp điện tim: 01 bộ</p><p>• Túi đựng holter: 01 cái</p><p>• Dây cáp USB: 01 cái</p><p>• Điện cực điện tim: 50 cái</p><p>• Sạc điện: 01 cái</p><p>• Adapter bluetooth: 01 cái</p><p>• Băng dính y tế: 01 bộ</p><p>• Khoá điện: 01 cái&nbsp;</p><p>• Máy vi tính mua tại Việt Nam tích hợp phần mềm chính hãng: 01 bộ</p><p>• Máy in mua tại Việt Nam: 01 bộ</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p><strong>Thông số chung của máy chính</strong></p><p>Bộ chuyển đổi A/D: 12</p><p>Tần suất chọn mẫu ECG: 250, 500, 1000</p><p>Bộ nhớ tích hợp: 512 Mb</p><p>Thời gian ghi: lên đến 72 tiếng (người dùng có thể lựa chọn)</p><p>Có khả năng thực hiện một vài kiểm tra không cần chương trình trung gian của thiết bị ghi và quét của bộ nhớ tích hợp: Có</p><p>Có khả năng kết thúc kiểm tra sớm không mất dữ liệu: Có</p><p>Giao diện: USB, Bluetooth</p><p>Cấp nguồn thiết bị ghi: 3 V, 2 pin loại AA (R6)</p><p>Kích thước máy chính: 125x65x27 mm</p><p>An toàn: loại BF</p><p><strong>- Kênh ECG</strong></p><p>Số kênh: 2 hoặc 3</p><p>Phạm vi đầu vào: 0.03 – 15 mV</p><p>Phạm vi tần số ECG: 0.05 – 250 Hz</p><p>Độ nhiễu: không lớn hơn 10 µV</p><p>Phát hiện xung tạo nhịp tim: có</p><p>Điều khiển chất lượng cài đặt điện cực bằng phép đo trở kháng điện cực: có</p><p>Điều khiển ngắt điện cực trong quá trình đăng ký ECG: có </p><p>Bảo vệ phá rung tim: có</p><p><strong>- Kênh thở</strong></p><p>Nguyên tắc vận hành: Đo điện trở bằng kỹ thuật lưu biến</p><p>Người sử dụng có thể lựa chọn điện trở được sử dụng cho đăng ký kênh thở: có</p><p>Số kênh: 1</p><p><strong>- Kênh vận động cơ</strong></p><p>Nguyên tắc vận hành: đo gia tốc theo 3 hướng</p><p>Phạm vi phép đo: ±6G</p><p>Cảm biến độ nghiêng tích hợp: có</p><p><strong>- Kênh bình luận âm thanh</strong></p><p>Tổng thời lượng ghi nhận: phần mềm có thể lập trình</p><p>Điều khiển âm thanh của bản ghi bình luận: có</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-06-25 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-06-25
3729 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy gây mê | Máy gây mê kèm thở | MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ | ADS II | Infinium Medical Inc. | Mỹ | Infinium Medical Inc. | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED |  | Nhóm 3 |  |  | 2250000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-01 | 2022-02-28 | <p>MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2020-12-01 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 2021-03-18
3730 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân điều khiển cơ | B-320S | Sigma-Care Development Co., Ltd. | Đài Loan | Sigma-Care Development Co., Ltd. | Đài Loan | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 18600000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <h3>Giường bệnh nhân 2 tay quay cũng có cùng chức năng như giường điều khiển điện, nhưng giường được điều chỉnh bằng tay có hiệu quả về kinh tế. Các tay quay gắn cuối giường giúp nâng , hạ lưng, đầu gối , chiều cao của &nbsp;giường</h3> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP | 2020-11-13
3731 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Monarch-1200 | Biorex Diagnostics Ltd | Anh | Biorex Diagnostics Ltd | Anh | ["2020"] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | Anh | Nhóm 3 |  |  | 3650000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2022-12-31 | <p><br></p><p>Máy xét nghiệm sinh hóa&nbsp;tự động</p><p>Model: Monarch-1200</p><p>Hãng sản xuất: Biorex Diagnostics Ltd/Anh</p> | <p><span style="color: black;">M</span>áy chính: 01 cái</p><p>Dây điện, cáp nguồn: 01</p><p>Bộ khay đựng mẫu, hóa chất: 01 bộ</p><p>Bộ Bình đựng nước thải: 01 bộ</p><p>Sách HDSD Tiếng Anh/tiếng Việt: 01</p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-25 | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2021-05-31
3732 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy đông máu | Coag M automated coagulometer | Coag M automated coagulometer | DIAGON Kft. | Hungary | DIAGON Kft. | Hungary |  | Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 720000000 | t | Cái | true | 2021-05-31 | 2021-12-31 | <p>+Thiết kế 4 kênh đo độc lập để thực hiện chuẩn đoán In Vitro</p><p>+Phương pháp đo: đo cục đông clotting, miễn dịch immunologic và sinh màu chromogenic</p><p>+Công suất: 110 xét nghiệm PT/ giờ</p> | <p>+&nbsp;Thiết kế 4 kênh đo độc lập để thực hiện chuẩn đoán In Vitro</p> |  | <p>+&nbsp;Cho phép thực hiện tất cả các loại xét nghiệm đông máu (xét nghiệm tầm soát, xét nghiệm định lượng các yếu tố đông máu, các chất ức chế và xét nghiệm tùy ý cài đặt theo yêu cầu của người sử dụng)&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín | 2021-05-31 | Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín | 2021-05-31
3733 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy tách chiết ADN/ARN | Máy tinh sạch DNA và RNA tự động | abGenix | AITbiotech Pte Ltd | Singapore | AITbiotech Pte Ltd | Singapore | ["2020"] | Công ty TNHH B.C.E Việt Nam | Singapore | Nhóm 6 |  |  | 950000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-21 | 2021-12-31 | <p>- Phương pháp tách chiết: Công nghệ hạt từ</p><p>- Dung tích mẫu: 1-32 mẫu/ lần chạy</p><p>- Thời gian chạy: 30-60 phút ( phụ thuộc vào kit tách chiết)</p> | <p>- Thân máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc</p><p>- Bộ phần mềm điều khiển: 01 bộ</p><p>- Adapter cho ống strip: 02 cái</p><p>- Chày phá mẫu: 01 bộ</p><p>- Bảng điều khiển tách rời: 01 cái</p><p>- Giá đỡ Bảng điều khiển: 01 cái</p><p>- Bộ kit cho chạy thử thiết bị: 01 bộ</p><p>- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>- Phương pháp tách chiết: Công nghệ hạt từ</p><p>- Dung tích mẫu: 1-32 mẫu/ lần chạy</p><p>- Thời gian chạy: 30-60 phút ( phụ thuộc vào kit tách chiết)</p><p>- Thể tích DNA thu được: 100µl</p><p>- Hiệu suất tách : ≥ 95%</p><p>- Nhiệt độ: từ nhiệt độ phòng đến 120oC</p><p>- Kiểm soát nhiễm: đèn UV</p><p>- Phần cứng: tích hợp bộ vi xử lý, cho phép hệ thống hoạt động độc lập mà không cần máy tính</p><p>"- Vận hành hệ thống: </p><p>+ Màn hình LCD 3.5 inch với các phím mềm trên thân máy</p><p>+ Bảng điều khiển với màn hình cảm ứng"</p><p>- Cổng kết nối sao lưu dữ liệu: USB</p><p>- Quy trình: 15 quy trình được cài đặt sẵn trong thiết bị và không giới hạn trong bảng điều khiển</p><p>- Các thanh gia nhiệt: nhiệt độ riêng của từng thanh gia nhiệt được hiển thị trên giao diện chạy thử nghiệm trong khi cài đặt và khi một quá trình đang diễn ra</p><p>- Chương trình cho từng bước của quá trình tách chiết yêu cầu trạng thái nhiệt độ cụ thể của các thanh gia nhiệt; làm nóng bước ly giải, rửa giải hoặc khi không sử dụng</p><p>- Có thể có tùy chọn sửa đổi và lập trình các bước riêng lẻ trong quá trình tách chiết</p><p>- Tự làm sạch: đèn UV tích hợp với bộ hẹn giờ cho phép khử trùng thường xuyên giữa các lần thao tác</p><p>- Kiểm soát ô nhiễm: với kiểm soát chuyển động chính xác, chức năng tự làm sạch và sử dụng vật liệu dùng một lần</p><p>- Trộn: Cường độ thay đổi theo thang từ 1 đến 8</p><p>- Chức năng bảo vệ: Một thử nghiệm chưa hoàn thành có thể được tiếp tục khi thiết bị được khởi động lại sau khi mất điện.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH B.C.E Việt Nam | 2020-12-21 | Công ty TNHH B.C.E Việt Nam | 2021-05-21
3734 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Monarch - 300 | Biorex Diagnostics Ltd. | Anh | Biorex Diagnostics Ltd. | Anh | ["2020"] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | Anh | Nhóm 3 |  |  | 1250000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2022-12-31 | <p><br></p><p>Máy xét nghiệm sinh hóa&nbsp;tự động</p><p>Model: Monarch-300</p><p>Hãng sản xuất: Biorex Diagnostics Ltd/Anh</p> | <p><span style="color: black;">M</span>áy chính: 01 cái</p><p>Dây điện, cáp nguồn: 01</p><p>Bộ khay đựng mẫu, hóa chất: 01 bộ</p><p>Bộ Bình đựng nước thải: 01 bộ</p><p>Sách HDSD Tiếng Anh/tiếng Việt: 01</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-25 | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2021-05-31
3735 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ ấm CO2 | Tủ ấm CO2 loại 3 khí có chức năng khử trùng | Forma Steri-Cycle i250 | Thermo Electron LED GmbH | Đức | Thermo Fisher Scientific Pte. Ltd (a part of Thermo Fisher Scientific Inc) | Singapore | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 760000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-18 | 2022-12-31 | <p>- Tủ ấm CO2 nuôi cấy mô, phôi, tế bào, vi sinh vật… trong phòng thí nghiệm</p><p>- Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Bộ cửa kính 6 cánh: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Bình khí Nitơ: 01 bình</p><p class="ql-align-justify">- Valve giảm áp loại 2 cấp: 01 cái</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</p> | <p class="ql-align-justify">- Tủ ấm CO2 loại áo khí có chức năng khử trùng bằng nhiệt lên đến 180<sup>0</sup>C&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống điều khiển vi xử lý, màn hình cảm ứng.</p><p class="ql-align-justify">- Hiển thị các thông số: nhiệt độ và CO<sub>2</sub>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Cấu tạo: buồng làm bằng thép không gỉ</p><p class="ql-align-justify">- bộ filter lọc HEPA hiệu suất 100% đ</p><p class="ql-align-justify">- Thể tích tủ: 255 lít</p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ: từ môi trường&nbsp;+5<sup>0</sup>C tới 55<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Điều khiển bước tiến: ±0.1<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ ổn định: ±0.2<sup>0</sup>C ở 37<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Quá nhiệt: Sensor Thermistor</p><p class="ql-align-justify">- Chu trình khử trùng:</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Sensor: loại sensor nhiệt chính xác</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chu kỳ nhiệt khử trùng: 180<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ dài chu kỳ khử trùng: đến 12 giờ</p><p class="ql-align-justify">- Điều khiển CO­<sub>2</sub>/O­<sub>2</sub>:</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Mức độ điều khiển: Tốt hơn ± 0.1%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Dải CO2: 1-20%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Dải O2: 2-21%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ áp suất vào: 15 Psig</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Bộ cảm biến CO2: <span style="color: red;">Hồng ngoại </span></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Bộ cảm biến O2: Cóng nhiên liệu</p><p class="ql-align-justify">- Công suất gia nhiệt: 341 BTU</p><p>- Kích thước trong (WxHxD): 607 x 670 x 629 mm</p><p>- Trọng lượng: 97.5 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-18 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-18
3736 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng tự châm nước 45L | SJ-FW45 | SHINJIN ENGINEERING CO., LTD | Hàn Quốc | SJ Medical | Hàn Quốc | ["2019","2018","2017","2016","2021","2020"] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 97500000 | t | Chiếc | true | 2021-04-13 | 2022-12-31 | <p>&nbsp;-&nbsp;SJ-FW45&nbsp;là loại nồi hấp tiệt trùng do hãng Shinjineng - Hàn Quốc sản xuất. Được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như: Y tế, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm…</p><p>&nbsp;- Nồi Hấp được thiết kế dạng đứng và được trang bị bộ điều khiển kỹ thuật số PID Control.</p><p>&nbsp;- Màn hình hiển thị LED với công nghệ đèn chiếu bên Black- Light.</p><p>&nbsp;- Có chức năng hẹn giờ kỹ thuật số với thời gian lựa chọn lên đến 99h 59’.</p><p>&nbsp;- Chức năng an toàn: Bảo vệ quá dòng, quá áp, quá nhiệt, hết nước trong nồi hấp, trong trường hợp thiếu nước thiết bị sẽ không cho phép hoạt động và sẽ báo lỗi</p><p>&nbsp;- Vỏ nồi làm bằng thép sơn tĩnh điện, buồng hấp được làm bằng inox 304 có độ bền cao.</p><p>&nbsp;- Cửa nồi&nbsp;mở kiểu xoay ngang có chốt gài nắp áp suất an toàn.&nbsp;</p> | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>&nbsp;- Nồi hấp dạng đứng</p><p>&nbsp;- Dung tích:&nbsp;45&nbsp;lít</p><p><strong>&nbsp;- Loại bơm nước tự động qua hệ thống sensor cảnh báo mực nước</strong></p><p>&nbsp;- Thang nhiệt độ làm việc : Môi trường đến 130 °C</p><p>&nbsp;- Kiểm soát nhiệt độ: PT100Ω</p><p>&nbsp;- Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5°C&nbsp;</p><p>&nbsp;- Áp suất: 1.2Kgf/ cm2&nbsp;tại 121°C; 2.0Kgf/ cm2 tại 132°C&nbsp;</p><p>&nbsp;- Đồng hồ đo áp suất: 0~ 3Kgf/ cm2</p><p>&nbsp;- Cài đặt thời gian: 99h59p</p><p>&nbsp;- Kích thước bên trong nồi:&nbsp;đáy Ø 300mm x cao 650mm</p><p>&nbsp;- Kích thước giỏ: đáy Ø280 x cao 255mm</p><p>&nbsp;- Kích thước ngoài nồi (WxDxH): 600 x 550 x 1070mm</p><p>&nbsp;- Bộ vi xử lý nhiệt độ LED</p><p>&nbsp;- Công suất: 2kW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;- Nguồn: AC 220V, 60Hz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><strong><em><u>&nbsp;Cung cấp bao gồm:</u></em></strong></p><p>&nbsp;- Máy chính: Model: SJ-FW45</p><p>&nbsp;- 2 Giỏ lưới bằng Inox 304</p><p>&nbsp;- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Chứng nhận xuất xứ (CO) bản sao.</p><p>&nbsp;- Giấy chứng nhận ISO 9001 và ISO 13485</p><p>&nbsp;- Hướng dẫn sử dụng</p><p>&nbsp;Option: Kết nối máy in</p> |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p><strong><em><u>&nbsp;- Nồi hấp dạng đứng</u></em></strong></p><p><strong><em><u>&nbsp;- Dung tích:&nbsp;45&nbsp;lít</u></em></strong></p><p><strong>&nbsp;- Loại bơm nước tự động qua hệ thống sensor cảnh báo mực nước</strong></p><p><strong><em><u>&nbsp;- Thang nhiệt độ làm việc : Môi trường đến 130 °C</u></em></strong></p><p><strong><em><u>&nbsp;- Kiểm soát nhiệt độ: PT100Ω</u></em></strong></p><p><strong><em><u>&nbsp;- Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5°C&nbsp;</u></em></strong></p><p><strong><em><u>&nbsp;- Áp suất: 1.2Kgf/ cm2&nbsp;tại 121°C; 2.0Kgf/ cm2 tại 132°C&nbsp;</u></em></strong></p><p><strong><em><u>&nbsp;- Đồng hồ đo áp suất: 0~ 3Kgf/ cm2</u></em></strong></p><p><strong><em><u>&nbsp;- Cài đặt thời gian: 99h59p</u></em></strong></p><p><strong><em><u>&nbsp;- Kích thước bên trong nồi:&nbsp;đáy Ø 300mm x cao 650mm</u></em></strong></p><p><strong><em><u>&nbsp;- Kích thước giỏ: đáy Ø280 x cao 255mm</u></em></strong></p><p><strong><em><u>&nbsp;- Kích thước ngoài nồi (WxDxH): 600 x 550 x 1070mm</u></em></strong></p><p><strong><em><u>&nbsp;- Bộ vi xử lý nhiệt độ LED</u></em></strong></p><p><strong><em><u>&nbsp;- Công suất: 2kW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u></em></strong></p><p><strong><em><u>&nbsp;- Nguồn: AC 220V, 60Hz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u></em></strong></p><p><strong><em><u>&nbsp;Cung cấp bao gồm:</u></em></strong></p><p><strong><em><u>&nbsp;- Máy chính: Model: SJ-FW45</u></em></strong></p><p><strong><em><u>&nbsp;- 2 Giỏ lưới bằng Inox 304</u></em></strong></p><p><strong><em><u>&nbsp;- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Chứng nhận xuất xứ (CO) bản sao.</u></em></strong></p><p><strong><em><u>&nbsp;- Giấy chứng nhận ISO 9001 và ISO 13485</u></em></strong></p><p><strong><em><u>&nbsp;- Hướng dẫn sử dụng</u></em></strong></p><p><strong><em><u>&nbsp;Option: Kết nối máy in</u></em></strong></p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-04-13 | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-05-04
3737 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Máy định lượng ADN/ARN thời gian thực | abCyclerQ | AITbiotech Pte Ltd | Singapore | AITbiotech Pte Ltd | Singapore | ["2020"] | Công ty TNHH B.C.E Việt Nam | Singapore | Nhóm 6 |  |  | 1400000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-21 | 2021-12-31 | <p>Block nhiệt:</p><p>- Khả năng tải (giếng): 96</p><p>- Thể tích phản ứng: 0 - 100 µl</p><p>- Đồ tiêu hao: đĩa qPCR 96 giếng 0.2 ml hoặc 12 strip 8 ống qPCR 0.2 ml, hoặc 96 ống qPCR 0.2 ml</p> | <p>- Thân máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc</p><p>- Block nhiệt: 01 cái</p><p>- Bộ phần mềm điều khiển và phân tích: 01 bộ</p><p>- Bộ máy tính và máy in phun màu: 01 bộ</p><p>- Bộ hóa chất và tiêu hao cho chạy thử hệ thống: 01 bộ</p><p>- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>- Dải nhiệt độ: 0 - 100 oC</p><p>- Phương pháp gia nhiệt: Peltier</p><p>- Tốc độ gia nhiệt tối đa: 6.1ºC/giây</p><p>- Tốc độ hạ nhiệt tối đa: 5.0ºC/giây</p><p>- Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.2ºC</p><p>- Độ đồng nhất nhiệt độ:</p><p>▪ 20°C – 72°C: ± 0.2°C</p><p>▪ 95°C: ± 0.3°C"</p><p>- Dải gradient: 1ºC-40ºC</p><p>- Gradient: ≥ 12 hàng</p><p>- Protocol đặc biệt về nhiệt độ: Gradient PCR, Long PCR, Touchdown PCR</p><p>- Dải tuyến tính của mẫu:&nbsp;/r/ ≥ 0.999</p><p>- Độ lặp lại của mẫu: Ct value, CV ≤ 0.5%</p><p>- Dải động học của mẫu: 1- 10^10 bản copy</p><p>Nắp gia nhiệt</p><p>-&nbsp;Dải nhiệt độ: tối đa lên đến 110oC</p><p>Hệ thống quang học</p><p>- Nguồn sáng kích thích: 6 đèn LED</p><p>- Detector: Photodiode</p><p>- Vị trí Detection : Kích thích và quét từ trên xuống</p><p>- Phương pháp Detection: 6 kênh được quét cùng lúc, không có hiệu ứng góc</p><p>- Thời gian Detection: 7 giây cho 96 giếng cho tất cả các kênh màu</p><p>- Probe: TaqMan probe, Molecular beacon probe, Scorpion probe, FRET</p><p>- Bước sóng kích thích/phát xạ:</p><p>• 465/ 510 (FAM, SYBR Green I, STYO9, EvaGreen, LCGreen)</p><p>• 527/ 563 (HEX, VIC, TET, JOE)</p><p>• 580/ 616 (ROX, Texas Red)</p><p>• 632/ 664 (Cy5)</p><p>• 680/ 730 (Alexa Fluor680)</p><p>• 465/ 616 (FRET)</p><p>- Chạy Multiplex: lên tới 5 mục tiêu</p><p>- Tuyến tính huỳnh quang: r ≥ 0.990</p><p>Phần mềm</p><p>- Phân tích định tính, định lượng tuyệt đối, định lượng tương đối, phân tích genotyping, phân tích điểm cuối, phân tích điểm nóng chảy, phân tích điểm nóng chảy độ phân giải cao</p><p>- Điều khiển:</p><p>+ Màn hình cảm ứng 10.4''</p><p>+ Qua máy tính</p><p>+ Qua mạng LAN (có thể điều khiển cùng lúc lên tới 10 hệ thống bằng 1 máy tính)"</p><p>- Lưu trữ dữ liệu: upload và download qua usb, có thể lưu 1000 kết quả trong bộ nhớ máy</p><p>- Có 1 cổng ethernet và 3 cổng USB</p> | [5 empty] | Công ty TNHH B.C.E Việt Nam | 2020-12-21 | Công ty TNHH B.C.E Việt Nam | 2021-05-21
3738 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG 540 LÍT | SMB-SSD-540 | Sterilmed Medical Elektrik Elektronik Otomasyon Ins. Gida San. Ve Dis Tic. LTD. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Sterilmed Medical Elektrik Elektronik Otomasyon Ins. Gida San. Ve Dis Tic. LTD. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2016","2017","2018","2019","2021","2020"] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 1726560000 | t | Chiếc | true | 2021-04-17 | 2022-12-31 | <p><strong style="color: red;">NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC Y TẾ CHUYÊN DỤNG,&nbsp;CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG </strong></p><p><strong style="color: red;">&nbsp;Model : SMB-SSD-540 (thể tích 540 lít) </strong></p><p><strong style="color: red;">&nbsp;Hãng sản xuất: Sterilmed - Thổ Nhĩ Kỳ </strong></p><p>&nbsp;- Nồi hấp tiệt trùng sản xuất theo các chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế, châu âu như&nbsp;93/42/EEC as amended by directive 2007/47/EC, Class IIb, acc. To EC MDD 93/42/EEC 2007/47/EC (Annex II),&nbsp;2006/95/EC - EN 60601-2-040, 2004/108/EC EN 60601-1-2; 2014/68/EU : EN 13445-1, -2, -3, -4, -5 (Pressure Vessels); EN285:2016; EN - ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; ISO 14001:2015</p><p>&nbsp;ĐẶC ĐIỂM CHUNG</p><p>&nbsp;- Chi trình làm việc hoàn toàn tự động, Thời gian tiệt trùng được tính khi đủ nhiệt độ cài đặt</p><p>&nbsp;- Vật liệu buồng tiệt trùng: AISI 316L dày 6mm</p><p>&nbsp;- Vật liệu vỏ nồi hấp: AISI 316L dày 3 mm</p><p>&nbsp;- Cửa nồi hấp: AISI 304L&nbsp;dày 10mm</p><p>&nbsp;- Truy cập kết nối từ xa qua USB và tích hợp với máy in dữ liệu</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-04-17 | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-05-04
3739 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Monarch-400 | Biorex Diagnostics Ltd. | Anh | Biorex Diagnostics Ltd. | Anh | ["2020"] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | Anh | Nhóm 3 |  |  | 1650000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2022-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa&nbsp;tự động</p><p>Model: Monarch-400</p><p>Hãng sản xuất: Biorex Diagnostics Ltd/Anh</p> | <p><span style="color: black;">M</span>áy chính: 01 cái</p><p>Dây điện, cáp nguồn: 01</p><p>Bộ khay đựng mẫu, hóa chất: 01 bộ</p><p>Bộ Bình đựng nước thải: 01 bộ</p><p>Sách HDSD Tiếng Anh/tiếng Việt: 01</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-25 | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2021-05-31
3740 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ ấm CO2 | Tủ ấm CO2 có chức năng khử trùng | Steri-Cycle 381 | Thermo Fisher Scientific | Mỹ | Thermo Fisher Scientific Pte. Ltd (a part of Thermo Fisher Scientific Inc) | Singapore | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Mỹ | Nhóm null |  |  | 440000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>- Tủ ấm CO2 nuôi cấy mô, phôi, tế bào, vi sinh vật… trong phòng thí nghiệm</p><p>- Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify">- Tủ ấm CO2 loại áo khí có chức năng khử trùng bằng nhiệt lên đến 140<sup>0</sup>C&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống điều khiển vi xử lý Enviro-Scan. </p><p class="ql-align-justify">- Cấu tạo: buồng làm bằng thép không gỉ</p><p class="ql-align-justify">- Tự động cắt nguồn CO<sub>2</sub> và ngừng gia nhiệt khi cửa kính mở </p><p class="ql-align-justify">- bộ filter lọc HEPA hiệu suất 100% </p><p class="ql-align-justify">- Thể tích tủ: 184.1 lít </p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ: từ môi trường&nbsp;+5<sup>0</sup>C tới 50<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Điều khiển bước tiến 0.1<sup>0</sup>C </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ ổn định: ±0.3<sup>0</sup>C ở 37<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Quá nhiệt: Sensor Thermistor</p><p class="ql-align-justify">- Chu trình khử trùng:</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Sensor: loại sensor nhiệt chính xác</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chu kỳ nhiệt khử trùng: 140<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ dài chu kỳ khử trùng: đến 12 giờ </p><p class="ql-align-justify">- Điều khiển CO­<sub>2</sub>: </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Khoảng điều chỉnh 0 tới 20%. </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Bước điều khiển CO2: ± 0.1%</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Áp xuất đầu vào: 15 PSIG (1.0 bar)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Sensor: <span style="color: red;">hồng ngoại</span>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ ổn định: 0.1%</p><p class="ql-align-justify">- Công suất gia nhiệt: 293 BTU </p><p>- Kích thước trong (WxHxD): 54.1cm x 68.1cm x 50.8cm</p><p>- Trọng lượng&nbsp;: 117.9 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-18 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-18
3741 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Máy phân tích chỉ số BMI | Máy đo chiều cao, cân nặng, BMI tự động | BSM370 | InBody Co., Ltd | Hàn Quốc | InBody Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 32340000 | t | Chiếc | true | 2021-05-07 | 2021-12-31 | <p>- InBody BSM370 là thiết bị đo chiều cao, cân nặng, BMI tự động dành cho các bệnh viện, phòng khám, trung tâm dinh dưỡng. Kết hợp cùng một thiết kế cơ động dễ dàng xếp gọn để di chuyển.&nbsp;Được khuyến khích sử dụng kết hợp với thiết bị phân tích thành phần cơ thể của InBody để đưa ra kết quả phân tích chính xác nhất.</p><p>- Thiết bị đạt chứng nhận của hiệp hội "Japan Weight Scale Patent" về độ chính xác.</p><p>Chi tiết vui lòng truy cập: medisol.vn</p> | <p>1 Máy chính</p> <p>1 Dây nguồn</p> <p>1 Bộ phận chuyển đổi nguồn</p> <p>1 Đĩa CD hướng dẫn sử dụng</p> <p>1 Sách HDSD nhanh</p> | <p>Máy in nhiệt</p> <p>Thiết bị điều khiển từ xa</p> <p>Dây cáp chữ Y</p> | <p>Thông số kỹ thuật chính:</p> <p>- Kết quả đo: Chiều cao, cân nặng, BMI</p> <p>- Giới hạn chiều cao: 90 - 200cm</p> <p>- Độ sai phạm: +-1mm</p> <p>- Giới hạn cân nặng: 2 - 250kg</p> <p>Thông số kỹ thuật phụ:</p> <p>- Loại hiển thị: Màn hình LCD</p> <p>- Thiết lập bằng không: tự động bằng không trong quá trình làm nóng</p> <p>- Chế độ đo lường: trọng lượng và chiều cao/ chỉ có trọng lượng/ chỉ có chiều cao.</p> <p>- Đo chiều cao: A (đo chiều cao sau khi đo trọng lượng)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;NA (chọn nút Enter sau khi đo trọng lượng để đo chiều cao)</p> <p>- Bù trừ cân nặng: đơn vị: 0.1kg, từ 0.0kg đến 5.0kg</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; đơn vị: 0.1lbs, từ 0.0lbs đến 9.9lbs</p> <p>- Đơn vị: Có các sự lựa chọn 'kg/cm' hoặc 'lbs/in'</p> <p>- Tính di động: Thanh đo chiều cao có thể gập lại. Có bánh xe dễ dàng di chuyển.</p> <p>- Phụ kiện tùy chọn: Thiết bị điều khiển từ xa (cáp 2m)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Máy in nhiệt</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-04 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2021-06-25
3742 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC 2 CỬA, CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG 540 LÍT | SMB-DSD-540 | Sterilmed Medical Elektrik Elektronik Otomasyon Ins. Gida San. Ve Dis Tic. LTD. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Sterilmed Medical Elektrik Elektronik Otomasyon Ins. Gida San. Ve Dis Tic. LTD. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2016","2017","2018","2019","2021","2020"] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 1777600000 | t | Chiếc | true | 2021-04-17 | 2022-12-31 | <p><strong style="color: red;">NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC Y TẾ CHUYÊN DỤNG,&nbsp;2 CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG </strong></p><p><strong style="color: red;">&nbsp;Model : SMB-DSD-540 (thể tích 540 lít) </strong></p><p><strong style="color: red;">&nbsp;Hãng sản xuất: Sterilmed - Thổ Nhĩ Kỳ </strong></p><p>&nbsp;- Nồi hấp tiệt trùng sản xuất theo các chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế, châu âu như&nbsp;93/42/EEC as amended by directive 2007/47/EC, Class IIb, acc. To EC MDD 93/42/EEC 2007/47/EC (Annex II),&nbsp;2006/95/EC - EN 60601-2-040, 2004/108/EC EN 60601-1-2; 2014/68/EU : EN 13445-1, -2, -3, -4, -5 (Pressure Vessels); EN285:2016; EN - ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; ISO 14001:2015</p><p>&nbsp;ĐẶC ĐIỂM CHUNG</p><p>&nbsp;- Chi trình làm việc hoàn toàn tự động, Thời gian tiệt trùng được tính khi đủ nhiệt độ cài đặt</p><p>&nbsp;- Vật liệu buồng tiệt trùng: AISI 316L dày 6mm</p><p>&nbsp;- Vật liệu vỏ nồi hấp: AISI 316L dày 3 mm</p><p>&nbsp;- Cửa nồi hấp: AISI 304L&nbsp;dày 10mm</p><p>&nbsp;- Truy cập kết nối từ xa qua USB và tích hợp với máy in dữ liệu</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-04-17 | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-05-04
3743 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản phụ khoa | JS-005-1 | Jinsol Medical | Hàn Quốc | Jinsol Medical | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty cổ phần đầu tư thiết bị y tế An Việt | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-28 | 2020-12-28 | <p>Bàn khám sản phụ khoa điều khiển điện</p> <p>Model: JS-005-1</p> <p>Hãng: Jinsol Medical</p> <p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p> | <ul> <li align="left">Bàn khám sản phụ khoa du ẻn điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái</li> </ul> <p align="left">Cấu hình cho 01 cái bao gồm:</p> <ul> <li align="left">Thân bàn: 01 cái</li> <li align="left">Bệ đỡ chân, gối: 01 bộ</li> <li align="left">Bệ đỡ tay: 01 bộ</li> <li align="left">Đỡ đầu: 01 cái</li> <li align="left">Khung gây mê: 01 cái</li> <li align="left">Pedal chân không dây: 01 bộ</li> <li align="left">Khay đựng chất thải: 01 cái</li> <li align="left">Dây điện nguồn: 01 cái</li> </ul> | [7 empty] | Công ty cổ phần đầu tư thiết bị y tế An Việt | 2020-10-28 | Công ty cổ phần đầu tư thiết bị y tế An Việt | 2020-12-28
3744 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở di động người lớn | Máy thở di động Puritan Bennett 560 | 4096600-03 | Covidien | Ireland | Covidien LLC | Mỹ | ["2020"] | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT | Ireland | Nhóm 3 |  |  | 300000000 | t | Cái | true | 2020-11-09 | 2021-11-08 | <p>Máy mới 100%</p> | <p>'Máy thở PB560: Cấu hình cơ bản:<br /> − Máy chính với màn hình hiển thị LCD và hệ thống tích hợp nén khí: 01 chiếc<br /> − Bộ dây thở người lớn, sử dụng một lần: 10 bộ<br /> − Bộ dây thở trẻ em, sử dụng một lần: 10 bộ<br /> − Dây cắm điện nguồn AC: 01 chiếc</p> |  | <p>'Nguồn điện: AC : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz DC : 12 – 30 VDC<br /> Môi trường hoạt động:<br /> - Nhiệt độ: +5° C to 40° C (-40° F to 104° F)<br /> - Độ ẩm: 10% to 95% độ ẩm tương đối<br /> - Nhiệt độ bảo quản: -40° C to +70° C (-40° F to 158° F)</p> | [5 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-11 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-12-28
3745 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động Compact X, 160 test/ giờ | Thrombolyzer Compact X | Behnk Elektronik GmbH | Đức | Behnk Elektronik GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 960000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-31 | 2021-06-30 | <p>MÁY XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU TỰ ĐỘNG, CÔNG SUẤT 160 TEST/ GIỜ</p> | <p class="ql-align-right"><strong>&nbsp;</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tính điều khiển kèm phần mềm (mua trong nước): 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UPS online 1 KVA (mua trong nước): 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in laser khổ giấy A4 (mua trong nước): 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ hoá chất ban đầu để chạy 3 thông số đông máu cơ bản PT, APTT, FIB: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lọ hóa chất để QC 3 thông số cơ bản: 01 lọ</p><p>- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm để lắp đặt và hướng dẫn sử dụng máy (Thanh cuvette, khay đựng mẫu bệnh phẩm, khay đựng thuốc thử, bình đựng nước rửa): 01 bộ.</p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-23 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-05-31
3746 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Khung tập đi song song cho người khuyết tật vận động | PN01 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 9000000 | t | Cái | true | 2021-06-08 | 2022-12-31 | <p>Khung tập đi song song cho người khuyết tật vận động</p> | <p>- Đế sắt sơn tĩnh điện ,thanh tay nắm Inox,thanh&nbsp;trượt inox ,</p><p>- KT phủ bì : 300x70x75-100cm (+/- sai số 5%)&nbsp;</p><p>- Chiều cao tay vịnh lan can có thể điều chỉnh từ 75 đến 100 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT sử dụng : 300x 45x68-100cm&nbsp;</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>Môi trường hoạt động:</p><p>Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C</p><p>Độ ẩm tối đa&nbsp;≥75%</p><p>Chất liệu: Đế sắt dày ≥ 2 ly sơn tỉnh điện màu xám bền màu hạn chế trầy xướt, </p><p>Kích thước phủ bì : 300x70x75-100cm (+/- sai số 5%)</p><p>Kích thước sử dụng : 300x 45x68-100cm (+/- sai số 5%)</p><p>Chiều cao tay vịnh lan can có thể điều chỉnh từ 75 đến 100 cm</p><p>Đế chân dày đủ nặng giúp vững vàng khi tập luyện.</p><p>Tấm ván chắn giữa. </p><p>Thanh tay nắm Inox, thanh trượt inox dài 3m.&nbsp;</p><p>Khối lượng: 43kg (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Tập đi, tập thăng bằng… và các ứng dụng khác theo chuyên gia VLTL-PHCN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08
3747 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | Hệ thống X-quang kỹ thuật số DRX Ascend (kèm 2 tấm cảm biến Trimax 35C) | DRX Ascend System | Rayco (Shanghai) Medical Products Company Limited | Trung Quốc | Carestream Health, Inc. | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Công nghệ cao về Thiết bị y tế Anh Ngọc | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 3500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>Hệ thống X-quang kỹ thuật số DRX Ascend</strong></p><p class="ql-align-center"><br></p><p>- Model: Q-rad</p><p>- Hãng sản xuất: Rayco (Shanghai)-&nbsp;Trung Quốc</p><p>- Hãng chủ sở hữu: Carestream Health - Mỹ</p><p>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA, FSC France</p><p>- Mới 100%</p> | <p>Cấu hình chuẩn bao gồm:</p><p>- Máy phát tia cao tần&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;- Bóng X-quang&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;- Cáp cao thế&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;- Cột đứng sàn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;- Bàn chụp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;- Bucky</p><p>- Lưới lọc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;- Khay Cassette&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;- Giá chụp phổi&nbsp;&nbsp;</p><p>- Bộ chuẩn trực chùm tia X-quang&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;- 02 tấm cảm biến thu nhận tín hiệu hình ảnh TRIMAX 35C kèm phụ kiện</p><p>&nbsp;- Máy tính và màn hình làm việc mua tại Việt Nam&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Công nghệ cao về Thiết bị y tế Anh Ngọc | 2020-11-13 | Công ty TNHH Công nghệ cao về Thiết bị y tế Anh Ngọc | 2021-05-27
3748 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG 360 LÍT | SMB-DSD-300 | Sterilmed Medical Elektrik Elektronik Otomasyon Ins. Gida San. Ve Dis Tic. LTD. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Sterilmed Medical Elektrik Elektronik Otomasyon Ins. Gida San. Ve Dis Tic. LTD. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2016","2017","2018","2019","2021","2020"] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 1548800000 | t | Chiếc | true | 2021-04-17 | 2022-12-31 | <p><strong style="color: red;">NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC Y TẾ CHUYÊN DỤNG, 2 CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG </strong></p><p><strong style="color: red;">&nbsp;Model : SMB-DSD-300 (thể tích 360 lít) </strong></p><p><strong style="color: red;">&nbsp;Hãng sản xuất: Sterilmed - Thổ Nhĩ Kỳ&nbsp;</strong></p><p>- Nồi hấp tiệt trùng đạt các chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế, châu âu như&nbsp;ISO 9001, ISO 13485,&nbsp;EN ISO 14971,&nbsp;MDD 93/42AT,&nbsp;EN 61010-1,&nbsp;EN 285+A2,&nbsp;EN 61010-2-040,&nbsp;2014/68/EU, EN 62366</p><p>&nbsp;ĐẶC ĐIỂM CHUNG</p><p>&nbsp;- Chi trình làm việc hoàn toàn tự động, Thời gian tiệt trùng được tính khi đủ nhiệt độ cài đặt</p><p>&nbsp;- Vật liệu buồng tiệt trùng: AISI 316L dày 6mm</p><p>&nbsp;- Vật liệu vỏ nồi hấp: AISI 316L dày 3 mm</p><p>&nbsp;- Cửa nồi hấp: AISI 304L&nbsp;dày 10mm</p><p>&nbsp;- Truy cập kết nối từ xa qua USB và tích hợp với máy in dữ liệu</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-04-17 | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-05-04
3749 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | SolarMax LED 80 | Elpis Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | Elpis Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 350000000 | t | Bộ | true | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p>Model: SolarMax LED 80</p><p>Hãng sản xuất: Elpis Medical Co., Ltd.</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p><p>Hàng mới 100%</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><u>Đặc điểm:</u></strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Thiết kế của đèn tối ưu cho việc gắn trần. Cấu trúc cánh tay cong giúp người sử dụng điều chỉnh đúng góc chiếu sáng mong muốn.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Chóa đèn rộng kết hợp số lượng bóng LED lớn 80 bóng giúp đèn có khả năng hội tụ nguồn sáng cao và tránh sấp bóng.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Bóng đèn của hãng Osram (Đức), khung treo và khớp xoay của hãng Ondal (Đức).</span></p> | <p>- Đầu đèn: 01 cái</p><p>- Hệ thống cánh tay treo đầu đèn: 01 bộ</p><p>-&nbsp;Bảng điều khiển LCD: 01&nbsp;cái</p><p>-&nbsp;Tay nắm điều chỉnh tiệt trùng được: 01&nbsp;cái</p><p>-&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt : 01 bộ</p> |  | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính đèn: 640mm</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại đèn: Bi convex lens</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng của đèn: 140.000 Lux</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 4300K ± 100</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số CRI: 96Ra</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính chùm sáng: 100 ~ 300</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu của chùm sáng: 800~1300</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số bóng đèn LED: 80</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ bóng LED: 50.000 giờ</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh cường độ ánh sáng: 10~100% (1-10 bước)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 120W</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chạm bật/tắt: trên bảng điều khiển</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2020-12-31 | Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Đại An | 2020-12-31
3750 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Hệ thống chuyển đổi số hóa hình ảnh X-quang Trimax 35C ( 01 Tấm nhận ảnh và chưa bao gồm máy tính và máy in) | Trimax 35C | Rayco (Shanghai) Medical Products Company Limited | Trung Quốc | Carestream Health Inc | Mỹ |  | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | Trung Quốc | Nhóm 4 |  |  | 750000000 | t | Bộ | true | 2020-11-12 | 2021-08-31 | <p>- Model&nbsp;: Trimax 35C</p><p>- Máy mới 100%</p><p>- Có chứng chỉ chất lượng ISO 13485, CE, FSC</p><p>- Hệ thống chưa bao gồm máy tính và máy in phim</p><p><br></p><p>- Hệ thống có 01 tấm nhận ảnh kỹ thuật số truyền dữ liệu không dây, sử dụng chất phát quang và silicon vô định hình để thu nhận tín hiệu, đảm bảo tạo ra chất lượng hình ảnh tốt nhất</p><p>Hệ thống thu nhận và xử lý hình ảnh, có khả năng kết nối và truyền tải với các hệ thống ngoại vi như PACS, HIS/RIS, máy in...</p> | <p><em>Cấu hình một hệ thống bao gồm:</em></p><p><em>&nbsp;- 01 Tấm nhận ảnh 35C.</em></p><p><em>&nbsp;- Pin sử dụng cho tấm nhận ảnh 35C.</em></p><p><em>&nbsp;- Bộ sạc pin</em></p><p>-<em> Bộ kết nối hệ thống</em></p><p><em>&nbsp;- Bộ đĩa phần mềm </em></p><p><em>Chưa bao gồm hệ thống máy tính và máy in </em></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | 2020-11-12 | Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát | 2021-05-21
3751 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Monarch-240 | Biorex Diagnostics Ltd. | Anh | Biorex Diagnostics Ltd. | Anh | ["2020"] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | Anh | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-25 | 2022-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động</p><p>Model: Monarch - 240</p><p>Hãng sản xuất: Biorex Diagnostics Ltd</p> | <p><span style="color: black;">M</span>áy chính: 01 cái</p><p>Dây điện, cáp nguồn: 01</p><p>Bộ khay đựng mẫu, hóa chất: 01 bộ</p><p>Bộ Bình đựng nước thải: 01 bộ</p><p>Sách HDSD Tiếng Anh/tiếng Việt: 01</p><p> <span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p> </p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-25 | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2021-05-31
3752 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG 360 LÍT | SMB-SSD-300A | Sterilmed Medical Elektrik Elektronik Otomasyon Ins. Gida San. Ve Dis Tic. LTD. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Sterilmed Medical Elektrik Elektronik Otomasyon Ins. Gida San. Ve Dis Tic. LTD. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2016","2017","2018","2019","2021","2020"] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 1496000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-17 | 2022-12-31 | <p><strong style="color: red;">NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC Y TẾ CHUYÊN DỤNG, CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG </strong></p><p><strong style="color: red;">&nbsp;Model : SMB-SSD-300A </strong></p><p><strong style="color: red;">&nbsp;Hãng sản xuất: Sterilmed - Thổ Nhĩ Kỳ </strong></p><p>&nbsp;- Nồi hấp tiệt trùng đạt các chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế, châu âu như&nbsp;ISO 9001, ISO 13485,&nbsp;EN ISO 14971,&nbsp;MDD 93/42AT,&nbsp;EN 61010-1,&nbsp;EN 285+A2,&nbsp;EN 61010-2-040,&nbsp;2014/68/EU, EN 62366</p><p>&nbsp;ĐẶC ĐIỂM CHUNG</p><p>&nbsp;- Chi trình làm việc hoàn toàn tự động, Thời gian tiệt trùng được tính khi đủ nhiệt độ cài đặt</p><p>&nbsp;- Vật liệu buồng tiệt trùng: AISI 316L dày 6mm</p><p>&nbsp;- Vật liệu vỏ nồi hấp: AISI 316L dày 3 mm</p><p>&nbsp;- Cửa nồi hấp: AISI 304L&nbsp;dày 10mm</p><p>&nbsp;- Truy cập kết nối từ xa qua USB và tích hợp với máy in dữ liệu</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-04-17 | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-05-04
3753 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Gương soi sửa dáng đi cho người khuyết tật | PN02.0 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 4620000 | t | Cái | true | 2021-06-08 | 2022-12-31 | <p>Gương soi sửa dáng đi cho người khuyết tật&nbsp;</p> | <p>- Khung sắt sơn tĩnh điện ,4 bánh xe có khóa</p><p>- Khối lượng :27 kg&nbsp;&nbsp;</p><p>- Kích thước gương: 72 x 154 cm kính thủy dày 5ly.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>- Khung sắt sơn tỉnh điện màu kem nhăn bền màu hạn chế trầy xướt hoặc khung nhôm theo yêu cầu</p><p>- 4 bánh xe có khóa</p><p>- Kích thước gương: 72 x 154 cm, kính thủy lực dày 5ly&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Khối lượng : 27 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Kích thước : ≥ 51 x 87 x 165cm (+/- sai số 5)</p><p>(Có thể làm theo yêu cầu nếu chọn làm khung treo tường)</p><p>- Thường để trước thanh song song để người bệnh nhìn vào đó chỉnh dáng đi đúng.</p><p>- Hoặc kết hợp để tập vật động khác.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08
3754 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm HbA1C | GREENCARE A1C Analyzer | RT100 | GREEN CROSS MEDIS Corp | Hàn Quốc | GREEN CROSS MEDIS Corp | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 46830000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2022-12-31 | <p>Máy xét nghiệm HbA1C -&nbsp;GREENCARE A1C Analyzer</p><p>Model: RT100</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;GREEN CROSS MEDICAL SCIENCE CORP., Hàn Quốc</p> | <p>Cấu hình bao gồm:</p> <ul> <li>Máy chính RT100: 01 cái</li> <li>Nguồn Adapter: 01</li> <li>Giấy in nhiệt: 01 cuộn</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt</li> <li>HbA1c test kit: 01 hộp (10 test)</li> </ul> |  | <p>Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>- Loại máy đo: Tự động hoàn toàn (1 bước)</p> <p>- Thời gian đo: 4,5 phút</p> <p>- Loại mẫu: Máu mao mạch/ tĩnh mạch</p> <p>- Dãi đo: HbA1c 4,0 ~ 15,0% (20 ~ 140 mmol/mol)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; eAG 68 ~ 385 mg/dL</p> <p>- Môi trường làm việc: Nhiệt độ: 17 ~ 32oC</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ âm: 15 ~ 75% RH</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ấp suất: 860 ~ 1.060 hPa</p> <p>- Điều kiện lưu trữ: Thiết bị: 10 ~ 60oC, 15 ~ 75%RH</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Test kit: 2 ~ 30oC</p> <p>- Tuổi thọ Test kit: 12 tháng</p> <p>- Nguồn điện: 12VDC - 3,33 A</p> <p>- Trọng lượng: 1,6 Kg</p> <p>- Kích thước: 205 x 200 x 150 mm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-10 | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2021-05-31
3755 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG 659 LÍT | SMB-SSD-675 | Sterilmed Medical Elektrik Elektronik Otomasyon Ins. Gida San. Ve Dis Tic. LTD. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Sterilmed Medical Elektrik Elektronik Otomasyon Ins. Gida San. Ve Dis Tic. LTD. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2016","2017","2018","2019","2021","2020"] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 1830400000 | t | Chiếc | true | 2021-04-17 | 2022-12-31 | <p><strong style="color: red;">NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC Y TẾ CHUYÊN DỤNG, 2 CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG </strong></p><p><strong style="color: red;">&nbsp;Model : SMB-SSD-675 </strong></p><p><strong style="color: red;">&nbsp;Hãng sản xuất: Sterilmed - Thổ Nhĩ Kỳ </strong></p><p>&nbsp;- Nồi hấp tiệt trùng đạt các chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế, châu âu như&nbsp;ISO 9001, ISO 13485,&nbsp;EN ISO 14971,&nbsp;MDD 93/42AT,&nbsp;EN 61010-1,&nbsp;EN 285+A2,&nbsp;EN 61010-2-040,&nbsp;2014/68/EU, EN 62366</p><p>&nbsp;ĐẶC ĐIỂM CHUNG</p><p>&nbsp;- Chi trình làm việc hoàn toàn tự động, Thời gian tiệt trùng được tính khi đủ nhiệt độ cài đặt</p><p>&nbsp;- Vật liệu buồng tiệt trùng: AISI 316L dày 6mm</p><p>&nbsp;- Vật liệu vỏ nồi hấp: AISI 316L dày 3 mm</p><p>&nbsp;- Cửa nồi hấp: AISI 304L&nbsp;dày 10mm</p><p>&nbsp;- Truy cập kết nối từ xa qua USB và tích hợp với máy in dữ liệu</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-04-17 | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-05-04
3756 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống CT - Scanner | Hệ thống CT Scanner 32 - < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp CT Mô phỏng 32 lát cắt | Discovery RT | GE Medical Systems, LLC | Mỹ | GE Hangwei Medical Systems Co. Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 22000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-04 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Hệ thống chụp CT mô phỏng – CT Simulation</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: <strong>Discovery RT.</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: <strong>GE Medical Systems, LLC (Mỹ)</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: mới 100%.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các tiêu chuẩn quốc tế: ISO 13485, CE, FDA/FSC</p><p class="ql-align-justify"><em>&nbsp;</em></p><p class="ql-align-justify"><em>Discovery RT giải pháp hỗ trợ xạ trị toàn diện, cho phép thu và hiển thị toàn bộ cơ quan giải phẫu cần khảo sát và lập kế hoạch điều trị với DFOV lên đến 80cm.</em></p><p><em>Với công suất lên đến 100kW, độ dày lát cắt 0.625mm kết hợp với các công ghệ tiên tiến của GE cung cấp các ảnh 2D và 3D với khả năng tối ưu trong lựa chọn độ dày lát cắt và kích thước voxel được tái tạo</em></p> | <p><strong>Các bộ phận máy chính:</strong></p><p>Khoang máy chính (Gantry)</p><p>Bóng phát tia</p><p>Bộ phát cao thế (Generator)</p><p>Bộ đầu thu (Detector)</p><p>Bàn chụp bệnh nhân</p><p>Bộ máy thu nhận dữ liệu, xử lý và tái tạo ảnh, bao gồm 02 màn hình LCD</p><p>Bộ máy tính trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng.</p><p><br></p> |  | <p> <strong> 1.Các bộ phận máy chính:</strong></p><p> Khoang máy chính (Gantry).</p><p> Bóng phát tia</p><p> Bộ phát cao thế (Generator)</p><p> Bộ đầu thu (Detector)</p><p> Bàn chụp bệnh nhân</p><p> Bộ máy thu nhận dữ liệu, xử lý và tái tạo ảnh, bao gồm 02 màn hình LCD</p><p> Bộ máy tính trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng.</p><p><strong> 2. </strong> <strong>Phần mềm, ứng dụng lâm sàng:</strong></p><p> Phần mềm tái tạo lặp giúp giảm liều tia: <strong>ASiR</strong></p><p> Phần mềm tạo ảnh thể tích 3D: <strong>Volume</strong> <strong>Viewer</strong>.</p><p> Phần mềm / chức năng tự động chọn dòng giúp giảm liều chụp: <strong>SmartmA</strong>.</p><p> Phần mềm điều biến liều 3D: <strong>3D Dose Modulation</strong>.</p><p> Chức năng hiệu chỉnh artifact (xảo ảnh) của kim loại cấy ghép <strong>SMART MAR</strong>:</p><p> Phần mềm tái tạo chi tiết phổi và cấu trúc trung thất độ phân giải cao: <strong>chest Kernel</strong></p><p> Chức năng kiểm tra liều và báo cáo liều: <strong>Dose Check &amp; Structured dose report</strong></p><p> Thuật toán giảm xảo ảnh khi chụp xoắn ốc lát cắt mỏng: <strong>IQ Enhance</strong></p><p> Chế độ chụp CT trẻ em </p><p> Chế độ chụp CT cấp cứu</p><p> Phần mềm/chức năng chụp đồng bộ theo ngưỡng ngấm thuốc cản quang: <strong>SmartPrep</strong></p><p> Phần mềm / chức năng phân tích mạch máu, xóa xương tự động: <strong>VesselIQ Xpress &amp; AutoBone Xpress</strong></p><p><strong> 3.</strong> <strong>Các phụ kiện:</strong></p><p> Bộ phụ kiện chuẩn theo máy chính: đai định vị, giá đỡ đầu, đệm mặt bàn, phantom cân chỉnh máy</p><p> Đàm thoại nội bộ 2 chiều.</p><p> UPS online, 6 kVA cho máy điều khiển</p><p> Ghế-bàn đặt máy xử lý ảnh</p><p> Tài liệu hướng dẫn sử dụng theo máy</p><p> </p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-05-04 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-05-04
3757 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Máy phân tích chỉ số BMI | Máy phân tích thành phần cơ thể InBody S10 | InBody S10 | InBody Co., Ltd | Hàn Quốc | InBody Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 462000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-25 | 2021-12-31 | <p>InBody S10 là dòng máy cơ động chuyên dùng phân tích thành phần cơ thể. Dòng máy được InBody thiết kế chuyên biệt cho bệnh viện, phòng khám chuyên khoa hồi sức tích cực, thận và dinh dưỡng lâm sàng. Thiết bị có thể đo được với các tư thế khác nhau như nằm, ngồi, đứng.</p><p>Chi tiết vui lòng truy cập: medisol.vn</p> | <ol> <li>Thân máy InBodyS10.</li> <li>Hướng dẫn sử dụng.</li> <li>Cáp biến áp (12V, 3.4A)</li> <li>Cấp nguồn (AC 125V, 10A, 1.8m)</li> <li>4 dây điện kết nối.</li> <li>Vali đựng máy.</li> <li>4 điện cực tay.</li> <li>4 điện cực chân.</li> <li>8 điện cực dán.</li> <li>Chất kết dính EKG.</li> <li>USB Truyền tải dữ liệu.</li> <li>Xe đẩy.</li> <li>Pin dự phòng.</li> <li>Dây cáp kết nối pin dự phòng.</li> </ol> |  | <p>Phân tích trở kháng điện sinh học (BIA)</p> <p>Phương pháp điện cực: hệ thống điện cực tiếp xúc/ điện cực dán Tetrapolar 8 điểm</p> <p>Phương pháp đo: phương pháp phân tích trở kháng điện sinh học đa tần số từng phần trực tiếp, phương pháp DSM-BIA</p> <p>Phương pháp tính toán thành phần cơ thể: không sử dụng ước tính thực nghiệm</p> <p>Kết quả</p> <p>- Thành phần cơ thể</p> <p>- Body water I</p> <p>- Body water II</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-07 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2021-06-25
3758 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG 360 LÍT | SMB-SSD-300 | Sterilmed Medical Elektrik Elektronik Otomasyon Ins. Gida San. Ve Dis Tic. LTD. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Sterilmed Medical Elektrik Elektronik Otomasyon Ins. Gida San. Ve Dis Tic. LTD. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2016","2017","2018","2019","2021","2020"] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 1513600000 | t | Chiếc | true | 2021-04-17 | 2022-12-31 | <p><strong style="color: red;">NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC Y TẾ CHUYÊN DỤNG,&nbsp;CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG </strong></p><p><strong style="color: red;">&nbsp;Model : SMB-SSD-300 ( thể tích 360 lít) </strong></p><p><strong style="color: red;">&nbsp;Hãng sản xuất: Sterilmed - Thổ Nhĩ Kỳ </strong></p><p>&nbsp;- Nồi hấp tiệt trùng đạt các chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế, châu âu như&nbsp;ISO 9001, ISO 13485,&nbsp;EN ISO 14971,&nbsp;MDD 93/42AT,&nbsp;EN 61010-1,&nbsp;EN 285+A2,&nbsp;EN 61010-2-040,&nbsp;2014/68/EU, EN 62366</p><p>&nbsp;ĐẶC ĐIỂM CHUNG</p><p>&nbsp;- Chi trình làm việc hoàn toàn tự động, Thời gian tiệt trùng được tính khi đủ nhiệt độ cài đặt</p><p>&nbsp;- Vật liệu buồng tiệt trùng: AISI 316L dày 6mm</p><p>&nbsp;- Vật liệu vỏ nồi hấp: AISI 316L dày 3 mm</p><p>&nbsp;- Cửa nồi hấp: AISI 304L&nbsp;dày 10mm</p><p>&nbsp;- Truy cập kết nối từ xa qua USB và tích hợp với máy in dữ liệu</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-04-17 | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-05-04
3759 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG 450 LÍT | SMB-SSD-450 | Sterilmed | Thổ Nhĩ Kỳ | Sterilmed Medical Elektrik Elektronik Otomasyon Ins. Gida San. Ve Dis Tic. LTD. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2016","2017","2018","2019","2021","2020"] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 1672000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-17 | 2022-12-31 | <p><strong style="color: red;">NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC Y TẾ CHUYÊN DỤNG,CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG </strong></p><p><strong style="color: red;">&nbsp;Model : SMB-SSD-450 (thể tích 450 lít) </strong></p><p><strong style="color: red;">&nbsp;Hãng sản xuất: Sterilmed - Thổ Nhĩ Kỳ </strong></p><p>&nbsp;- Nồi hấp tiệt trùng đạt các chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế, châu âu như&nbsp;ISO 9001, ISO 13485,&nbsp;EN ISO 14971,&nbsp;MDD 93/42AT,&nbsp;EN 61010-1,&nbsp;EN 285+A2,&nbsp;EN 61010-2-040,&nbsp;2014/68/EU, EN 62366</p><p>&nbsp;ĐẶC ĐIỂM CHUNG</p><p>&nbsp;- Chi trình làm việc hoàn toàn tự động, Thời gian tiệt trùng được tính khi đủ nhiệt độ cài đặt</p><p>&nbsp;- Vật liệu buồng tiệt trùng: AISI 316L dày 6mm</p><p>&nbsp;- Vật liệu vỏ nồi hấp: AISI 316L dày 3 mm</p><p>&nbsp;- Cửa nồi hấp: AISI 304L&nbsp;dày 10mm</p><p>&nbsp;- Truy cập kết nối từ xa qua USB và tích hợp với máy in dữ liệu</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-04-17 | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-05-04
3760 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Ghế tập cơ đùi (lớn, inox) | PN03IL | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 16280000 | t | Bộ | true | 2021-06-08 | 2022-12-31 | <p>Ghế tập cơ đùi (lớn, inox)</p> | <p>- Khung sườn&nbsp;Inox, chỗ ngồi :45x60cm&nbsp;&nbsp;</p><p>- Khối lượng:39 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT: 106x114x102cm (+/- sai số 5%) ,</p><p>- Chỗ ngồi mouse bọc simily+ 12kg tạ thẻ gang</p> |  | <p> <strong>Thông số kỹ thuật chính:</strong></p><p> <strong>&nbsp;</strong></p><p> ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước 106x114x102cm (+/- sai số 5%)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỗ ngồi: 45x60cm (+/- sai số 5%)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấu tạo: Khung inox không rỉ độ dày 1.2 ly</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỗ ngồi và tựa lưng PE + mousse bọc simily</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đĩa xoay với núm vặn điều chỉnh phạm vi tầm vận động. Thay đổi góc đá bằng núm xoay tiện lợi.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiều mức chỉnh phạm vi đá nên có thể đá lực căng trước hoặc đá lực căng sau. . Ngoài ra khi quay 2 thanh đá chân hướng lên trên, người bệnh cũng có thể tập mạnh nhóm cơ ở tay</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tập mạnh nhóm cơ vùng đùi trước và vùng đùi sau Tuỳ theo sức cơ, người bệnh có thể tăng dần trọng lượng tạ cho phù hợp. </p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-08
3761 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng tự châm nước 103L | SJ-FW100 | SHINJIN ENGINEERING CO., LTD | Hàn Quốc | SJ Medical | Hàn Quốc | ["2019","2018","2017","2016","2021","2020"] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 140000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-13 | 2022-12-31 | <p>NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TỰ CHÂM NƯỚC 103L</p><p>Model : SJ-FW100</p><p>Hãng : Shinjineng- Hàn Quốc</p><p>Sản xuất tại: Hàn Quốc</p><p>Mô tả:</p><p>- Nồi hấp tiệt trùng tự châm nước 103 lít SJ-FW100&nbsp;SHINJINENG là loại nồi hấp tiệt trùng do hãng Shinjineng - Hàn Quốc sản xuất được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: Y tế, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm… nó&nbsp;được thiết kế dạng đứng và được trang bị bộ điều khiển kỹ thuật số PID Control hiển thị trên màn hình LED&nbsp;với công nghệ đèn chiếu bên Black- Light cùng các chức cùng chu trình làm việc tự động Tiền chân không- tự điền nước - gia nhiệt - Tiệt trùng - kết thúc</p><p>Giới thiệu chung:</p><p>- Chu trình làm việc tự động Tiền chân không- tự điền nước - gia nhiệt - Tiệt trùng - kết thúc</p><p>- Thời gian tiệt trùng được tính khi đủ nhiệt độ cài đặt</p><p>- Đèn báo hiển thị quá trình làm việc của nồi hấp giúp người sử dụng biết quy trình vận hành của nối hấp</p><p>- Hiển thị số giá trị cài đặt nhiệt độ và thời gian</p><p>- Hiển thị số giá trị thực của nhiệt độ và đồng hồ bấm ngược cho biết thời gian hấp còn lại là bao nhiêu phút</p><p>- Có mức báo nước giúp người sử dụng biết lượng nước đã đổ vào bồn là bao nhiêu. bên trong buồng hấp bố trí sensor nước, sensor nhiệt</p><p>- Nước sẽ tự động thêm vào buồng khi cấp nguồn điện và tự ngắt khi đã đủ nước</p><p>- Nếu lượng nước không đủ máy sẽ báo và yêu cầu cấp nước cho tới khi đủ nước máy sẽ tự chạy tiếp tục</p><p>- Kết thúc quy trình nối sẽ báo bằng âm thanh và hiển thị trên màn hình quá trình hấp đã kết thúc</p><p>- Nồi Hấp được thiết kế dạng đứng và được trang bị bộ điều khiển kỹ thuật số PID Control.</p><p>- Màn hình hiển thị LED với công nghệ đèn chiếu bên Black- Light.</p><p>- Có chức năng hẹn giờ kỹ thuật số với thời gian lựa chọn lên đến 99h 59’.</p><p>- Chức năng an toàn: Bảo vệ quá dòng, quá áp, quá nhiệt, hết nước trong nồi hấp, trong trường hợp thiếu nước thiết bị sẽ không cho phép hoạt động và sẽ báo lỗi</p><p>- Vỏ nồi làm bằng thép sơn tĩnh điện, buồng hấp được làm bằng inox 304 có độ bền cao.</p><p>- Cửa nồi&nbsp;mở kiểu xoay ngang có chốt gài nắp áp suất an toàn.</p> | <p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">Thông số kỹ thuật:</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Nồi hấp dạng đứng</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Dung tích:&nbsp;103&nbsp;lít</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Loại bơm nước tự động qua hệ thống sensor cảnh báo mực nước</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Thang nhiệt độ làm việc : Môi trường đến 130 °C</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Kiểm soát nhiệt độ: PT100Ω</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5°C</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Áp suất: 1.2Kgf/ cm2&nbsp;tại 121°C; 2.0Kgf/ cm2 tại 132°C&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Đồng hồ đo áp suất: 0~ 3Kgf/ cm2</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Cài đặt thời gian: 99h59p</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Kích thước bên trong nồi:&nbsp;đáy Ø 450mm x cao 650mm</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Kích thước giỏ: đáy Ø425 x cao 255</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Kích thước ngoài nồi (WxDxH): 670 x 620 x 1110mm</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Bộ vi xử lý nhiệt độ LED</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Công suất: 4kW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Nguồn: AC 220V, 60Hz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">Cung cấp bao gồm:</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Máy chính: Model: SJ-FW100</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- 2 Giỏ lưới bằng Inox</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Chứng nhận xuất xứ (CO) bản sao.</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Hướng dẫn sử dụng</span></p> |  | <p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">Thông số kỹ thuật:</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Nồi hấp dạng đứng</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Dung tích:&nbsp;103&nbsp;lít</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Loại bơm nước tự động qua hệ thống sensor cảnh báo mực nước</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Thang nhiệt độ làm việc : Môi trường đến 130 °C</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Kiểm soát nhiệt độ: PT100Ω</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5°C</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Áp suất: 1.2Kgf/ cm2&nbsp;tại 121°C; 2.0Kgf/ cm2 tại 132°C&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Đồng hồ đo áp suất: 0~ 3Kgf/ cm2</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Cài đặt thời gian: 99h59p</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Kích thước bên trong nồi:&nbsp;đáy Ø 450mm x cao 650mm</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Kích thước giỏ: đáy Ø425 x cao 255</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Kích thước ngoài nồi (WxDxH): 670 x 620 x 1110mm</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Bộ vi xử lý nhiệt độ LED</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Công suất: 4kW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Nguồn: AC 220V, 60Hz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">Cung cấp bao gồm:</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Máy chính: Model: SJ-FW100</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- 2 Giỏ lưới bằng Inox</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Chứng nhận xuất xứ (CO) bản sao.</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102);">- Hướng dẫn sử dụng</span></p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-04-13 | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-05-04
3762 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo khúc xạ | Máy đo tật khúc xạ và đo độ cong giác mạc tự động | KR-1 | Topcon Corporation | Nhật Bản | Topcon Corporation | Nhật Bản | ["2021"] | Công ty TNHH Phát Triển | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 350000000 | t | Bộ | true | 2021-06-25 | 2022-06-25 | <p><strong>Máy đo tật khúc xạ và đo độ cong giác mạc tự động 1 chạm. Model: KR-1</strong></p> | <p><strong>Máy đo tật khúc xạ và đo độ cong giác mạc tự động 1 chạm, </strong></p><p><strong>Model: KR-1, bao gồm:</strong></p><p>- Máy chính KR-1 ( Topcon – Nhật Bản ).</p><p>- Chân bàn điện điều khiển lên xuống.</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 13485, FDA, CE .</p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật</strong></p><p>- Khoảng đo khúc xạ:</p><p>. Viễn thị: 0 tới +22D ( 0.12D/0.25D từng bước )</p><p>. Cận thị: 0 tới -25D ( 0.12/0.25D từng bước )</p><p>. Loạn thị: 0 tới ±10D ( 0.12/20.25D từng bước )</p><p>. Góc trục: 0 tới 180° ( 1° hoặc 5° từng bước )</p><p>- Đường kính đồng tử tối thiểu: 2.0 mm</p><p>- Khoảng đo giác mạc:</p><p>. Bán kính cong của giác mạc: 5.00 tới 10.00mm ( 0.01mm cho từng bước )</p><p>. Độ khúc xạ giác mạc: 67.50 tới 33.75D ( 0.12/0.25D cho từng bước )</p><p>. Proviso: chỉ số khúc xạ giác mạc= 1.3375</p><p>. Đo loạn giác mạc 0 tới ±10D</p><p>. Đo góc loạn giác mạc 0 tới 180° ( 1° hoặc 5° từng bước )</p><p>- Kích thước: 275 mm ( rộng ) x 509 mm ( dài ) x 432~464 mm ( cao )</p><p>- Trọng lượng: 19.9 kg</p><p>- Nguồn điện: 100-240V AC, 50/60Hz, 60/100VA&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Phát Triển | 2021-06-25 | Công ty TNHH Phát Triển | 2021-06-25
3763 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Máy in phim X-quang | MÁY IN PHIM XQUANG | DRYSTAR 5302 | Agfa Gevaert HealthCare GmbH | Đức | Agfa NV | Bỉ |  | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 150000000 | t | Cái | true | 2020-12-08 | 2021-12-31 | <p>MÁY IN PHIM X QUANG</p> | <p>MÁY IN PHIM KHÔ X QUANG 2 KHAY THƯỜNG TRỰC</p> |  | <p class="ql-align-center"> <strong>TT</strong></p><p class="ql-align-center"> <strong>Tên thiết bị - Model</strong></p><p class="ql-align-center"> <strong>Tính năng kỹ thuật</strong></p><p class="ql-align-center"> <strong>I</strong></p><p> <strong>Máy in phim khô kỹ thuật số Trực Tiếp (DDI)</strong></p><p class="ql-align-center"> &nbsp;</p><p> Thông tin chung</p><p> - &nbsp;Nước sản xuất: Đức</p><p>- &nbsp;Năm sản xuất: 2019 trở về sau</p><p>- &nbsp; Hãng sản xuất: Agfa NV</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn: CE, ISO</p><p> Tính năng kỹ thuật </p><p>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp in /kỹ thuật in: in kỹ thuật số trực tiếp<span style="color: black;">, c</span>ông nghệ in trực tiếp này tránh sử dụng các bộ quang học phức tạp.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Drystar 5302 </strong>thân thiện với môi trường và dễ sử dụng. Không dùng hóa chất.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Drystar 5302 </strong>là máy in chuẩn DICOM.</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Drystar 5302 </strong>thiết kế dạng module với 02 khay chứa phim on-line, mỗi khay có thể hỗ trợ bất kỳ kích thước phim nào.</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian khởi động nhanh chóng: từ lúc bật máy đến lúc in là 7 phút.</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: </p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;Đối với phim 18x24cm: 130 phim /giờ; </p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;Đối với phim 35x43cm: 75 phim /giờ. </p><p>&nbsp;Độ phân giải: 320 dpi </p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thang xám: 14 bits (tương đương 8.192 Greyscale/pixel).</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phim lộ sáng, có thể lấy tờ phim ra khỏi khay mà phim không bị hư </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phim an toàn lưu trữ lên đến 20 năm.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phim có hạn sử dụng 24 tháng.</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In phim với kích thước thật 100%</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In được nhiều kích cỡ phim khác nhau: 35x43cm; 35x35cm; 28x35cm; 25x30cm; 20x25cm. </p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ A#Sharp làm tăng khả năng tạo ảnh, tối ưu hóa chất lượng hình ảnh, cho phép cung cấp chất lượng hình ảnh sắc nét hơn trên tất cả các ứng dụng.</p><p> &nbsp;</p><p> </p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2020-12-08 | CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM | 2021-06-30
3764 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy phân tích sinh hóa tự động HumaStar 300SR | HumaStar 300SR | Edif Instruments S.r.l | Italy | HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH VAVIM | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1593110000 | t | Bộ | true | 2021-07-05 | 2021-12-31 | <p>HumaStar 300 SR là máy phân tích sinh hóa tự động</p> | <ul><li><span style="color: rgb(68, 84, 106);">01 máy chính</span></li></ul><p> Kèm theo:</p><ul><li class="ql-indent-1">01 Ổ cắm điện chống sốc điện</li><li class="ql-indent-1">01 khay mẫu 60 vị trí lắp trên máy</li><li class="ql-indent-1"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">02 Khay hóa chất 20 vị trí</span></li><li class="ql-indent-1">01 Bình chứa nước thải 20L</li><li class="ql-indent-1">01 Bình chứa nước thải đặc biệt 5L</li><li class="ql-indent-1">01 Bình chứa nước rửa hệ thống 20L</li><li class="ql-indent-1">01 Bình chứa nước rửa đặc biệt 2L</li><li class="ql-indent-1">01 Bộ ống dẫn vào các bình rửa</li><li class="ql-indent-1">01 Đầu quét mã vạch</li><li class="ql-indent-1"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Bóng đèn Halogen</span></li><li class="ql-indent-1"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Bộ cáp nối và dây nguồn</span></li><li class="ql-indent-1"><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 Hướng dẫn sử dụng</span></li><li><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 bộ máy tính mua tại Viêt Nam</span></li><li><span style="color: rgb(31, 73, 125);">01 bộ lưu điện</span></li></ul><p><br></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH VAVIM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH VAVIM | 2021-07-05
3765 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc khử khuẩn không khí | KI-AS-KPJ 0913S | Kumo Industry Co., Ltd | Hàn Quốc | Kumo Industry Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa |  | Nhóm 6 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-11-14 | <p>Sử dụng công nghệ DBD PLASMA năng lượng cực thấp&nbsp;và màng lọc 3 lớp ( PRE-FILTER; HEPA FILTER; CARBON FILTER) để lọc bụi siêu mịn, khử mùi và tiêu diệt vi rút, vi khuẩn, phấn hoa, mầm bệnh trong không khí.</p><p>Tiêu diệt hơn 99,9% vi rút, vi khuẩn.</p><p>Có cảm biến chất lượng không khí được hiển thị bằng màu sắc với 4 cấp độ.</p> | <p><strong><u>CẤU HÌNH MÁY:</u></strong></p><ul><li>Máy chính với 01 cuộn DBD Plasma xử lý tiêu diệt Virus, kết cấu máy dạng để bàn, nằm ngang hoặc dựng đứng</li><li>Panel điều khiển thông minh cho phép xoay đảo theo tư thế đặt máy đứng hoặc nằm ngang</li><li>Có cảm biến nhận biết mức độ ô nhiễm môi trường xung quanh và cảnh báo bằng đèn LED (3 sắc thái: đỏ, cam, xanh lục và xanh dương tượng trưng cho 3 mức độ: rất ô nhiễm, ô nhiễm ít và trong lành)</li><li>Cuộn DBD Plasma hiệu năng mạnh mẽ, có chức năng tiêu diệt Virus phát tán trong không khí trong không gian diện tích ~ 23 m2, có thể hoạt động liên tục</li><li>Chế độ hoạt động: chế độ Auto, manual với 4 cấp độ Level 1-Level 2 và Level 3 và level 4, chế độ Turbo (xử lý nhanh)</li><li>Có chế độ hẹn giờ (2/4/8/12 giờ) máy tự tắt theo giờ đặt hẹn</li><li>Có chức năng cảnh báo cần thay bộ lọc khi còn 100 giờ hoạt động</li><li>Kết cấu máy: thép mạ kẽm, sơn phủ màu tùy theo ý khách hàng (màu xám bạc, đen, trắng, xanh đen)</li><li>Bộ lọc 3 cấp độ Prefilter, Hepa và Carbon có hiệu năng lọc, loại bỏ tất cả các vi hạt (cỡ ~ 0.3 µm lẫn trong không khí)</li></ul><p>.</p> |  | <p><strong><u>THÔNG SỐ KỸ THUẬT:</u></strong></p> <ul> <li>Đặt đứng hoặc nằm ngang; 1 cuộn DBD plasma bền vững, năng lượng thấp</li> <li>Hiệu suất xử lý bụi: ~ 99.9%&nbsp;</li> <li>Hiệu suất khử mùi Acid Acetic: 100% &nbsp;</li> <li>Hiệu suất xử lý mùi Ammonia: ~ 99.9%</li> <li>Hiệu suất xử lý loại bỏ vi khuẩn: 92.9% (đối với vi khuẩn Gram dương) và 99.9% (đối với vi khuẩn Gram âm)</li> <li>Chế độ hoạt động: Auto, manual với 4 cấp độ điều chỉnh và Turbo (xử lý nhanh)</li> <li>Công suất tiêu thụ điện: 30W</li> <li>Kích thước: 520 x 212 x 20 mm</li> <li>Trọng lượng máy: 3.4 kg</li> <li>Độ ồn ở chế độ bình thường: 25 dB; ở chế độ cao nhất: 55 dB</li> </ul> |  | bộ lọc 3 lớp, giá 3.800.000 đồng/bộ |  | bảo hành 18 tháng |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-14 | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2021-05-21
3766 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy chụp X quang di động kỹ thuật số | DR-XD 1000 | Fujifilm Techno Products Co. Ltd. | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 4000000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-22 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-22
3767 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy chụp X quang di động kỹ thuật số với tính năng tự động chẩn đoán | DR-XD 1000 | Fujifilm Techno Products Co. Ltd. | Nhật Bản | Fujifilm Corporation | Nhật Bản |  | Test_ Công ty TNHH Cung cấp TTB YT |  | Nhóm 3 |  |  | 4500000000 |  | Hệ thống | true | 2020-11-22 | 2020-11-22 | [9 empty] | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-10-22 | Công ty TNHH cung cấp TTB YT | 2020-11-22
3768 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống nước R.O | Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (R.O) dùng cho lọc máu và các trị liệu liên quan | NAS/WTS-RO-HD1200 | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh | Việt Nam | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1900000000 | t | Hệ thống | true | 2021-04-01 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;<strong>Công suất: </strong>1200 lít/giờ</p><p>-&nbsp;<strong>Năm sản xuất: </strong>năm 2021</p><p>-&nbsp;Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p><p>-&nbsp;Chứng chỉ quản lý chất lượng thiết bị Y Tế ISO 13485:2016</p><p>- Phân loại trang thiết bị y tế : loại C</p><p>- Chất lượng nước R.O: 23 thành phần hóa học, tổng số vi sinh vật sống, nội độc tố vi khuẩn đạt 100% theo tiêu chuẩn ANSI/AAMI 13959: 2014 theo Quyết định 2482/QĐ – BYT.</p><p>-&nbsp;Nguồn điện sử dụng: 220VAC hoặc 380VAC ± 10%, 50 Hz</p><p>-&nbsp;Môi trường hoạt động:</p><p>+&nbsp;Nhiệt độ: 5 - 40ºC</p><p>+ Độ ẩm : 40 - 90%.</p> |  |  |  | <p>Bảo hành toàn bộ thiết bị 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-10-30 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-03-30
3769 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi khớp | HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP FULL HD | IMAGE1 S FULL HD | Karl Storz SE & Co. KG | Séc,Estonia,Đức,Nhật Bản,Malta,Mexico,Thụy Điển,Thụy Sĩ,Anh,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2018","2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 13700000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi khớp và dụng cụ</p> | <p>Hộp xử lý hình ảnh IMAGE1 S CONNECT<br /> Mô-đun liên kết IMAGE1 S H3-LINK<br /> Đầu camera IMAGE 1 H3-Z<br /> Màn hình 27" FULL HD<br /> Nguồn sáng lạnh Power LED 300<br /> "Máy UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB, gồm có:<br /> 28723020-1 Máy chính UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB<br /> 20090170 Cáp kết nối SCB<br /> 400 A Dây điện nguồn<br /> 96156013D Sách hướng dẫn"<br /> Bàn đạp ba<br /> Tay bào mô DRILLCUT-X® ARTHRO<br /> Lưỡi cắt chủ động, tiệt trùng, 6x<br /> MULTIDRIVE-X ARTHRO<br /> Máy POWERUNIT, sử dụng với MULTIDRIVE-X ARTHRO 28200MX<br /> Đầu khoan Jacobs, đường kính lên đến 5 mm<br /> Đầu nối lưỡi cưa không khóa<br /> Pin DriverLưỡi cưa<br /> Lưỡi cưa<br /> Bộ bơm hút ENDOMAT® SELECT SCB<br /> Bộ dây tưới rửa, PC<br /> Bộ ống dây tưới rửa, PC<br /> Máy cắt đốt cao tần AUTOCON® III 300<br /> Bàn đạp đôi<br /> Bản điện cực trung tính, đóng gói 50 cái<br /> Dây nối bản điện cực trung tính<br /> Dây nối cao tần, 400 cm<br /> Tay cầm điện cực, có 2 nút nhấn<br /> Arthroscopy HF Ball Electr., 5pcs<br /> Arthroscopy HF Hook Electrode<br /> AIDA with SmartScreen<br /> Xe đặt thiết bị nội soi, rộng, cao<br /> Tay đỡ màn hình, dài</p> |  | <ul> <li>Bộ xử lý hình ảnh, độ phân giải 1920 x1080 pixel</li> <li>Đầu camera 3 chíp FULL HD, chế độ quét liên tục,</li> <li>Đầu camera tích hợp kính phóng đại Parfocal, tiêu cự f=15-31mm</li> <li>Nút nhấn trên đầu camera có thể lập trình</li> <li>Nguồn sáng công nghệ LED</li> <li>Hiển thị trên màn hình 27 inch, độ phân giải 1920x1080 pixel, định dạng hình ảnh 16:9</li> </ul> <ul> <li>Máy bào mô điều khiển bằng màn hình màu cảm ứng, 2 ngõ ra điều khiển động cơ</li> <li>Máy bơm dạng con lăn cho phép điều khiển lưu lượng tưới</li> <li>Hệ thống lưu trữ dữ liệu, dùng ghi hình và quay phim, kênh đôi, 4K, Full HD, 2D/3D</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-10-30 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-12-31
3770 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy X quang di động | BMX 1100 | Hyundai Medical X Ray Co., Ltd. | Hàn Quốc | Hyundai Medical X Ray Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | Công Ty TNHH DV TM Thiên Việt | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 700000000 | t | Cái | true | 2021-06-25 | 2021-12-31 | <p><strong><u>Thông tin chung thiết bị</u></strong></p><ul><li>Đạt tiêu chuẩn ISO 9001/ISO 13485&nbsp;</li><li>Điều kiện làm việc: </li></ul><p>ü&nbsp;Nhiệt độ 5ºc ~ 40 độ C, </p><p>ü&nbsp;Độ ẩm 20%~ 80% (không ngưng tụ)</p><p>&nbsp;</p><p>BMX 1100 là máy X Quang di động cao tần được thiết kế và sử dụng rộng rãi cho PKĐK, Bệnh Viện …nhờ các tính năng vượt trội sau&nbsp;:</p><p>ü&nbsp;Hệ thống x quang di động cao tần.</p><p>ü&nbsp;Kết cấu gọn nhẹ và hiệu quả </p><p>ü&nbsp;Dể dàng chụp khi sử dụng với chương trình APR.</p><p>ü&nbsp;Kết cấu cơ động dễ di chuyển</p><p>&nbsp;</p> | <p><strong><u>Cấu hình cơ bản</u></strong></p><p>Hệ thống máy chụp X Quang di đông bao gồm&nbsp;: </p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy phát cao tần và Bảng điều khiển APR</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng X Quang</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ chuẩn trực</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá đỡ đầu đèn</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống bánh xe di chuyển</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay chứa Cassette</p><p>Remote hồng ngoại/công tắc tay</p> | [7 empty] | Công Ty TNHH DV TM Thiên Việt | 2021-06-25 | Công Ty TNHH DV TM Thiên Việt | 2021-06-25
3771 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở cao tần trẻ sơ sinh | Máy giúp thở sơ sinh | Babylog 8000 Plus | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 1109000000 | t | Hệ thống | true | 2021-11-22 | 2021-11-22 | <p>Máy thở cao tần dùng cho trẻ em và sơ sinh. Thiết bị được thiết kế với các tính năng giúp thông khí an toàn cho các đối tượng khác nhau bằng các liệu pháp như thở xâm lấn, không xâm lấn, liệu pháp oxy.</p> | <p>- Máy chính với màn hình LCD<br /> - Máy nén khí, đồng bộ, chính hãng<br /> - Bộ dây thở trẻ em và sơ sinh sử dụng nhiều lần<br /> - &nbsp;Bộ dây thở sử dụng nhiều lần cho thông khí cao tần<br /> - Van thở ra<br /> - &nbsp;Đầu dò dòng chảy (hộp 5 chiếc)<br /> - Tay đỡ bộ dây thở<br /> - Bộ làm ấm &amp; ẩm<br /> - Phổi giả trẻ em<br /> - Bộ dây dẫn khí cho O2<br /> - Bộ dây dẫn khí nén<br /> - Xe đẩy sản xuất chính hãng<br /> - Tài liệu hướng dẫn sử dụng</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-10-22 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-11-13
3772 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc khử khuẩn không khí | KI-AP-HP 1718 | Kumo Industry Co., Ltd | Hàn Quốc | Kumo Industry Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 116000000 | t | Cái | true | 2020-11-14 | 2021-11-14 | <p>Sử dụng công nghệ DBD PLASMA năng lượng cực thấp&nbsp;và màng lọc 3 lớp ( PRE-FILTER; HEPA FILTER; CARBON FILTER) để lọc bụi siêu mịn, khử mùi và tiêu diệt vi rút, vi khuẩn, phấn hoa, mầm bệnh trong không khí.</p><p>Tiêu diệt hơn 99,9% vi rút, vi khuẩn.</p><p>Có cảm biến chất lượng không khí được hiển thị bằng màu sắc với 4 cấp độ.</p> | <p><strong><u>CẤU HÌNH CUNG CẤP</u></strong></p><p>Máy chính kết cấu máy: kiểu xe đẩy</p><p>Số cuộn DBD Plasma xử lý diệt vi khuẩn và virus: 02</p><p>Công nghệ: DBD Plasma được cấp bản quyền sáng chế 10-1937380&nbsp;</p><p>Các cuộn DBD Plasma có chức năng khử khuẩn không khí liên tục</p><p>Hiệu suất xử lý của các cuộn Plasma: 6.8 cmm (~ 408 m<sup>3</sup>/giờ)</p><p>Chế độ hoạt động: 4 chế độ Auto-Level 1-Level 2 và Level 3</p><p>Quạt đối lưu không khí: kiểu quạt 3 cấp độ</p><p>Có chế độ hẹn giờ (1/2/4/8 giờ) máy tự tắt theo giờ đặt hẹn</p><p>Công suất quạt: 60W</p><p>Có chức năng cảnh báo cần thay bộ lọc khi còn 100 giờ hoạt động</p><p>Có cảm biến nhận biết mức độ ô nhiễm môi trường xung quanh và cảnh báo bằng đèn LED (4 sắc thái: đỏ, cam, xanh lục và xanh dương tượng trưng cho 4 mức độ: rất ô nhiễm, ô nhiễm ít, bình thường và trong lành)</p><p>Kết cấu máy: thép đen mạ kẽm</p><p>Kích thước: 370 mm x 330 mm x 1010 mm/26kg</p><p>&nbsp;</p> |  | <p>Máy chính kết cấu máy: kiểu xe đẩy</p> <p>Số cuộn DBD Plasma xử lý diệt vi khuẩn và virus: 02</p> <p>Công nghệ: DBD Plasma được cấp bản quyền sáng chế 10-1937380&nbsp;</p> <p>Các cuộn DBD Plasma có chức năng khử khuẩn không khí liên tục</p> <p>Hiệu suất xử lý của các cuộn Plasma: 6.8 cmm (~ 408 m<sup>3</sup>/giờ)</p> <p>Chế độ hoạt động: 4 chế độ Auto-Level 1-Level 2 và Level 3</p> <p>Quạt đối lưu không khí: kiểu quạt 3 cấp độ</p> <p>Có chế độ hẹn giờ (1/2/4/8 giờ) máy tự tắt theo giờ đặt hẹn</p> <p>Công suất quạt: 60W</p> <p>Có chức năng cảnh báo cần thay bộ lọc khi còn 100 giờ hoạt động</p> <p>Có cảm biến nhận biết mức độ ô nhiễm môi trường xung quanh và cảnh báo bằng đèn LED (4 sắc thái: đỏ, cam, xanh lục và xanh dương tượng trưng cho 4 mức độ: rất ô nhiễm, ô nhiễm ít, bình thường và trong lành)</p> <p>Kết cấu máy: thép đen mạ kẽm</p> <p>Kích thước: 370 mm x 330 mm x 1010 mm/26kg</p> <p>THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM</p> |  | bộ lọc 3 lớp, giá 8.400.000 đồng/ bộ |  | bảo hành 18 tháng |  | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2020-11-14 | Công ty TNHH thiết bị y tế Quân Khoa | 2021-05-21
3773 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh âm sâu ≤ -150 độ C | Tủ lạnh âm sâu -150 độ C | Cryo 320 | Arctiko A/S | Hàn Quốc | Arctiko A/S | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 900000000 | t | Cái | true | 2021-04-20 | 2021-12-31 | <p>Tủ lạnh âm sâu -150 độ C</p> | <p>+ Thân tủ chính: 01 máy</p><p>+ Xe đẩy có bánh liền tủ: 01 cái</p><p>+ Màn hình: 01 cái</p><p>+ Máy nén khí: 02 cái</p><p>+ Bộ ghi nhiệt độ: 01 bộ</p><p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+tiếng Việt: 01 bộ </p> |  | <p>- Tủ sử dụng làm lạnh dùng cho bảo quản mẫu như: quản tế bào, DNA, vật liệu xương &amp; vi khuẩn…..</p><p>-&nbsp;Dải nhiệt độ: trong khoảng từ&nbsp;-140<sup>0</sup>C đến -150<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ lạnh tối đa đạt được -150<sup>0</sup>C </p><p>-&nbsp;Sử dụng bộ điều khiển TTM-004 </p><p>-&nbsp;Sử dụng công nghệ TRUE DUAL ™ cho việc kiểm tra và bảo mật thông tin</p><p>-&nbsp;Dung tích: 233 lít</p><p>-&nbsp;Màn hình hiển thị LED, cho phép hiển thị các thông số của tủ hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;Pin dự phòng cho hiển thị nhiệt độ và các thông số trong vòng 48 giờ</p><p>-&nbsp;Tủ làm bằng thép không rỉ hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;Cửa có khoá an toàn</p><p>-&nbsp;Có tường bảo vệ cách điện dầy khoảng 170mm</p><p>-&nbsp;Tường bảo vệ cách nhiệt làm bằng chất liệu Polyurethane hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;Có cổng đầu dò nhiệt độ bên ngoài, đường kính khoảng 20mm.</p><p>-&nbsp;Tủ được làm lạnh bằng khí gas MIX hoặc tương đương</p><p>- Công nghệ làm mát hệ thống kép - tĩnh</p><p>-&nbsp;Thiết kế với hệ thống nén khí đôi</p><p>-&nbsp;Có tích hợp đèn chiếu sang cho tủ</p><p>-&nbsp;Thiết kế 4 bánh xe, có khoá giúp việc cố định và di chuyển thuận tiện</p><p>-&nbsp;Công suất tiêu thụ (KWH/24H): ≤34 </p><p>-&nbsp;Tủ cho phép chứa:</p><p>&nbsp;&nbsp;+ Với hộp khay đựng 9x9, 50mm là khoảng 144 chiếc</p><p>&nbsp;&nbsp;+ Với hộp khay đựng 9x9, 75mm là 96 khoảng chiếc</p><p>&nbsp;&nbsp;+ Với hộp khay đựng 9x9, 96mm là 72 khoảng chiếc</p><p>-&nbsp;Chế độ cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh:</p><p>+ Cảnh báo nhiệt độ quá ngưỡng</p><p>+ Khi nguồn điện không kết nối.</p><p>+ Cảm biến nhiệt độ lỗi</p><p>+ Máy nén khí lỗi</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-04-20 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-31
3774 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Mask thở Oxy điều chỉnh lưu lượng thở | NCS-528, NCS-529, NCS-530 | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 73500 | t | Cái | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>Mask làm bằng vật liệu PVC, làm ẩm trong quá trình truyền khí oxy có tốc độ chảy cao hơn 4 LPM hoặc truyền khí oxy trực tiếp vào khí quản, venturi có sẵn 6 van pha loãng 60% khí oxy,không chứa chất DEHP. Ống dẫn khí không xoắn dài 2m</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, FDA</p> | <p>Mask làm bằng vật liệu PVC, làm ẩm trong quá trình truyền khí oxy có tốc độ chảy cao hơn 4 LPM hoặc truyền khí oxy trực tiếp vào khí quản, venturi có sẵn 6 van pha loãng 60% khí oxy,không chứa chất DEHP. Ống dẫn khí không xoắn dài 2m</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, FDA</p> |  | <p>Mask làm bằng vật liệu PVC, làm ẩm trong quá trình truyền khí oxy có tốc độ chảy cao hơn 4 LPM hoặc truyền khí oxy trực tiếp vào khí quản, venturi có sẵn 6 van pha loãng 60% khí oxy,không chứa chất DEHP. Ống dẫn khí không xoắn dài 2m</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, FDA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18
3775 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG 200 LÍT | SMB-SSD-200 | Sterilmed Medical Elektrik Elektronik Otomasyon Ins. Gida San. Ve Dis Tic. LTD. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Sterilmed Medical Elektrik Elektronik Otomasyon Ins. Gida San. Ve Dis Tic. LTD. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2016","2017","2018","2019","2021","2020"] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 1460800000 | t | Chiếc | true | 2021-04-17 | 2022-12-31 | <p>- Nồi hấp tiệt trùng đạt các chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế, châu âu như&nbsp;ISO 9001, ISO 13485,&nbsp;EN ISO 14971,&nbsp;MDD 93/42AT,&nbsp;EN 61010-1,&nbsp;EN 285+A2,&nbsp;EN 61010-2-040,&nbsp;2014/68/EU, EN 62366</p><p>&nbsp;ĐẶC ĐIỂM CHUNG</p><p>&nbsp;- Chi trình làm việc hoàn toàn tự động, Thời gian tiệt trùng được tính khi đủ nhiệt độ cài đặt</p><p>&nbsp;- Vật liệu buồng tiệt trùng: AISI 316L dày 6mm</p><p>&nbsp;- Vật liệu vỏ nồi hấp: AISI 316L dày 3 mm</p><p>&nbsp;- Cửa nồi hấp: AISI 304L&nbsp;dày 10mm</p><p>&nbsp;- Truy cập kết nối từ xa qua USB và tích hợp với máy in dữ liệu</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-04-17 | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương | 2021-05-04
3776 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu, 4 đầu dò | Arietta 65 | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ |  | Nhóm 3 |  |  | 1905000000 | t | Chiếc | true | 2021-07-05 | 2021-12-31 | <p><strong>Arietta 65 </strong>được thiết kế gọn gàng, có khớp nối có thể xoay 360 độ, tối ưu góc nhìn và khoảng cách tốt nhất đáp ứng các yêu cầu thăm khám đa dạng.</p><p class="ql-align-justify">Mặt điều khiển có thể xoay linh động, các phím được bố trí phù hợp với góc tay người sử dùng, có thể nâng lên hoặc hạ xuống ở vị trí phù hợp, giúp tối ưu công việc thăm khám.</p><p class="ql-align-justify">Hiển thị các thao tác cần thực hiện đã đăng ký cho quá trình thăm khám và tự động nhắc người sử dụng thao tác tiếp theo</p><p>Tăng cường chất lượng hình ảnh chế độ B-mode và PW-mode chỉ với một thao tác điều khiển. Giá trị Gain ở B-mode, vị trí đường nền &amp; dãy vận tốc ở PW-mode được tự động điều chỉnh.</p><p class="ql-align-justify">Trang bị các tính năng tự động giúp thăm khám chức năng tim nhanh hơn, mượt mà hơn, dựa trên dữ liệu từ các hệ thống cao cấp.</p><p>Hình ảnh chất lượng cao HI REZ, ảnh kết hợp, ANR, NNR, HdTHI…</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-03-22 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-07-05
3777 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG + 4 BỘ DỤNG CỤ | IMAGE1 S | Karl Storz SE & Co. KG | Séc,Estonia,Đức,Mexico,Thụy Điển,Thụy Sĩ,Anh,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2017","2018","2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 17000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-30 | 2021-01-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi dùng trong ổ bụng và các bộ dụng cụ kèm theo</p> | <p><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG </strong></p> <p>Hộp xử lý hình ảnh IMAGE1 S CONNECT</p> <p>Mô-đun liên kết IMAGE1 S H3-LINK</p> <p>Đầu camera IMAGE 1 H3-Z</p> <p>Nguồn sáng lạnh Power LED 300</p> <p>Dây dẫn sáng bằng sợi quang, 250cm, đường kính 4.8 mm</p> <p>Màn hình 27" FULL HD</p> <p>Bộ bơm khí CO2 model ENDOFLATOR® 40 SCB</p> <p>Máy cắt đốt cao tần AUTOCON® III 400</p> <p>Bàn đạp đơn, sử dụng với máy cắt đốt cao tần</p> <p>Bàn đạp đôi</p> <p>Bản điện cực trung tính, đóng gói 50 cái</p> <p>Dây nối bản điện cực trung tính</p> <p>Dây nối cao tần đơn cực, 300 cm</p> <p>Dây nối cao tần lưỡng cực, 300 cm</p> <p>Xe đặt thiết bị nội soi, rộng, cao</p> <p>Giá đỡ màn hình</p> <p>Giá đỡ bình khí CO2</p> <p>Giá treo bàn đạp</p> <p><b>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG CẮT RUỘT THỪA</b></p> <p><b>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG CẮT TÚI MẬT</b></p> <p><b>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG CẮT ĐẠI TRÀNG</b></p> <p><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG CẮT DẠ DÀY</strong></p> |  | <ul> <li>Bộ xử lý hình ảnh, độ phân giải 1920 x1080 pixel</li> <li>Đầu camera 3 chíp FULL HD, chế độ quét liên tục,</li> <li>Đầu camera tích hợp kính phóng đại Parfocal, tiêu cự f=15-31mm</li> <li>Nút nhấn trên đầu camera có thể lập trình</li> <li>Nguồn sáng công nghệ LED</li> <li>Hiển thị trên màn hình&nbsp; 27 inch, độ phân giải 1920x1080 pixel, định dạng hình ảnh 16:9</li> <li>Bơm khí CO2, với lưu lượng bơm 40 lít/phút, áp lực 30 mmHg</li> <li>Công suất cắt đốt cao tần lên đến 400W</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-10-30 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-11
3778 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 22 thông số | Swelab Alfa plus Basic | Boule Medical AB | Thụy Điển | Boule Medical AB | Thụy Điển |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-04 | 2021-09-30 | <p>Máy phân tích huyết học Swelab Alfa Plus Basic là máy phân tích huyết học 22 thông số tự động 3 thành phần bạch cầu của hàng Boule Medical AB.Là thiết bị dùng để phân tích các thành phần trong máu người.</p> | <p>1. Máy chính: 01 chiếc</p> <p>2. Hóa chất chạy thử:&nbsp;</p> <p>- Alfa Diluent: 01 bình</p> <p>- Alfa Lyse: 01 bình</p> <p>3. Máy in: 01 chiếc</p> <p>4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ&nbsp;</p> |  | <p>1.&nbsp;Phương pháp đo: Trở kháng (đối với thông số MCV, MPV, RBC, WBC và PLT) và đo quang (đối với HGB)<br /> 2. Các thông số: 22 thông số bao gồm: RBC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH, MCHC, WBC, RDW%, RDW, PCT, PDW%, PDW, P-LCR, P-LCC, LYM, MID, GRAN, LYM%, MID%, GRAN%<br /> 3.&nbsp;Thể tích hút mẫu (từ ống mở): ≤ 110 μl<br /> 4. Tốc độ xét nghiệm (từ ống mở): ≥ 60 mẫu/h<br /> <br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-20 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-05-04
3779 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Airway các số | NCS-806, NCS-807, NCS-808, NCS-809, NCS-810, NCS-811 | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 12600 | t | Cái | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>Chất liệu PVC y tế, đúng kích cỡ theo yêu cầu, độ cong</p><p>thích hợp. Trơn láng không gây tổn thương, không gây</p><p>kích ứng da. Tiệt trùng, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ</p><p>nhất.</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, CFS</p> | <p>Chất liệu PVC y tế, đúng kích cỡ theo yêu cầu, độ cong</p><p>thích hợp. Trơn láng không gây tổn thương, không gây</p><p>kích ứng da. Tiệt trùng, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ</p><p>nhất.</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, CFS</p> |  | <p>Chất liệu PVC y tế, đúng kích cỡ theo yêu cầu, độ cong</p><p>thích hợp. Trơn láng không gây tổn thương, không gây</p><p>kích ứng da. Tiệt trùng, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ</p><p>nhất.</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, CFS</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18
3780 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng | NET 260 | KAZAMAENT Co.Ltd | Hàn Quốc | KAZAMAENT Co.Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 180000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-31 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: red;">I. Cấu hình:</strong></p><p>Bộ xử lý và nguồn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 chiếc</p><p>Công tắc chân&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 chiếc</p><p>Camera dạng sung&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 chiếc</p><p>Bộ ống nối soi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 chiếc</p><p>Nguồn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 chiếc</p><p>Màn hình mua tại Việt Nam&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 chiếc </p><p>Optic thăm khám&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 02 cái</p><p>Xe đẩy mua tại Việt Nam&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 chiếc </p><p>Hướng dẫn sử dụng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 bộ</p> | <p><strong style="color: red;">I. Cấu hình:</strong></p><p><span style="background-color: rgb(244, 244, 244); color: rgb(255, 60, 0);">Bộ xử lý và nguồn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 chiếc</span></p><p><span style="background-color: rgb(244, 244, 244); color: rgb(255, 60, 0);">Công tắc chân&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 chiếc</span></p><p><span style="background-color: rgb(244, 244, 244); color: rgb(255, 60, 0);">Camera dạng sung&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 chiếc</span></p><p><span style="background-color: rgb(244, 244, 244); color: rgb(255, 60, 0);">Bộ ống nối soi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 chiếc</span></p><p><span style="background-color: rgb(244, 244, 244); color: rgb(255, 60, 0);">Nguồn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 chiếc</span></p><p><span style="background-color: rgb(244, 244, 244); color: rgb(255, 60, 0);">Màn hình mua tại Việt Nam&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 chiếc </span></p><p><span style="background-color: rgb(244, 244, 244); color: rgb(255, 60, 0);">Optic thăm khám&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 02 cái</span></p><p><span style="background-color: rgb(244, 244, 244); color: rgb(255, 60, 0);">Xe đẩy mua tại Việt Nam&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 chiếc </span></p><p><span style="background-color: rgb(244, 244, 244); color: rgb(255, 60, 0);">Hướng dẫn sử dụng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 bộ</span></p> |  | <p><strong style="color: red;">II. Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p><strong style="color: black;">1. Tính năng nổi bật:</strong></p><p><span style="color: black;">Hình ảnh Full HD với độ phân giải cao</span></p><p><span style="color: black;">Thiết kế than thiện với người dung</span></p><p><span style="color: black;">Đa dạng chuẩn cầm camera: dạng sung và dạng thẳng</span></p><p><span style="color: black;">Trang bị hệ thống dừng hình ảnh hiện đại&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">Phù hợp với việc thăm khám với lời lớn, trả em và sơ sinh..</span></p><p><strong style="color: black;">2. Thông số chi tiết:</strong></p><p><strong><em>2.1. Hệ thống xử lý ảnh và nguồn sáng</em></strong></p><p>Được tích hợp trên cùng một hệ thống gọn nhẹ và tiện lợi</p><p>Điện áp hoạt động&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 100V~ 240V, 50/60 Hz</p><p>Công suất tiêu thụ&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 350W</p><p>Nguồn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: LED</p><p>Dây sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 11.5Ø, 2m, Dây quang</p><p>Độ sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 100.000 Lux</p><p>Công suất bóng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 80W</p><p>Chế độ hình ảnh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Full HD, Đơn, đôi hoặc bốn hình</p><p>Cổng kết nối &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: HDMI</p><p><strong><em>2.2. Optic thăm khám</em></strong></p><p>Đầu soi mũi 0độ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Ø4 × 175㎜ </p><p><span style="color: black;">Đầu soi họng 70 độ&nbsp;: Ø4 ×185㎜</span></p><p><strong><em>2.3. Màn hình hiển thị:</em></strong></p><p>Màn hình LCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: độ phân giải cao 21 inch chuẩn HD</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2021-05-31
3781 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở Bi-PAP, CPAP | Máy thở lưu lượng cao HFNC | HF60L Essential | Airblend Medical Devices Manufacturing JSC | Thổ Nhĩ Kỳ | Airblend Medical Devices Manufacturing JSC | Thổ Nhĩ Kỳ |  | Công ty Cổ phần Công nghệ Mediexpress Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 250000000 | t | Cái | true | 2021-06-25 | 2022-06-25 | <p>Là thiết bị trị liệu oxy lưu lượng cao, cung ấp dòng thở cao được làm ấm làm ẩm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dùng cho người lớn và trẻ em &gt;2 tuổi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng trộn oxy và không khí</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có bộ phẩn làm ẩm khí thở vào</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có bộ điều khiển vi xử lý</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguyên lý làm ẩm : bằng tinh thể piezo gốm, tần số 1,68 MHz ± 5%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hoạt động liên tục</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu lượng: 2-60 lít/phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nồng độ oxy cung cấp: 21% đến 100%</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cút nối đầu cấp oxy: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp sợi đốt: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gọng kính oxy: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hoạt động liên tục</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu lượng: 2-60 lít/phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nồng độ oxy cung cấp: 21% đến 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 5 mức điều chỉnh nhiệt độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 5 mức điều chỉnh độ ẩm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng cảnh báo: khi bình chứa nước lắp chưa chặt, cảnh báo mực nước, chất lượng kết nối sợi đốt, bình làm ẩm, lỗi phần cứng</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Công nghệ Mediexpress Việt Nam | 2021-06-25 | Công ty Cổ phần Công nghệ Mediexpress Việt Nam | 2021-06-25
3782 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Dây thở 2 bẩy nước VentiPro Silicone người lớn, trẻ em | NCS-895-1, NCS-895C-1 | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 4200000 | t | Sợi | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>Dây máy thở hai bẩy nước VentiPro Silicone người lớn 1.5m với đầu nối có port xoay cỡ 7.6mm và 6.0mm, dây có 4 đoạn 0,7m, 1 đoạn 0.45m, 2 co nối thẳng 22M/22M và 22F/15M</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, FDA</p> | <p>Dây máy thở hai bẩy nước VentiPro Silicone người lớn 1.5m với đầu nối có port xoay cỡ 7.6mm và 6.0mm, dây có 4 đoạn 0,7m, 1 đoạn 0.45m, 2 co nối thẳng 22M/22M và 22F/15M</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, FDA</p> |  | <p>Dây máy thở hai bẩy nước VentiPro Silicone người lớn 1.5m với đầu nối có port xoay cỡ 7.6mm và 6.0mm, dây có 4 đoạn 0,7m, 1 đoạn 0.45m, 2 co nối thẳng 22M/22M và 22F/15M</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, FDA</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18
3783 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu 2D, 2 đầu dò | Arietta 65 | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ |  | Nhóm 3 |  |  | 1545000000 | t | Chiếc | true | 2021-07-05 | 2021-12-31 | <p><strong>Arietta 65 </strong>được thiết kế gọn gàng, có khớp nối có thể xoay 360 độ, tối ưu góc nhìn và khoảng cách tốt nhất đáp ứng các yêu cầu thăm khám đa dạng.</p><p class="ql-align-justify">Mặt điều khiển có thể xoay linh động, các phím được bố trí phù hợp với góc tay người sử dùng, có thể nâng lên hoặc hạ xuống ở vị trí phù hợp, giúp tối ưu công việc thăm khám.</p><p class="ql-align-justify">Hiển thị các thao tác cần thực hiện đã đăng ký cho quá trình thăm khám và tự động nhắc người sử dụng thao tác tiếp theo</p><p>Tăng cường chất lượng hình ảnh chế độ B-mode và PW-mode chỉ với một thao tác điều khiển. Giá trị Gain ở B-mode, vị trí đường nền &amp; dãy vận tốc ở PW-mode được tự động điều chỉnh.</p><p class="ql-align-justify">Trang bị các tính năng tự động giúp thăm khám chức năng tim nhanh hơn, mượt mà hơn, dựa trên dữ liệu từ các hệ thống cao cấp.</p><p>Hình ảnh chất lượng cao HI REZ, ảnh kết hợp, ANR, NNR, HdTHI…</p><p>&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-03-22 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-07-05
3784 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Ngõ ra oxy lắp âm tường | 743-3900 | Heyer Aerotech | Đức | Heyer Aerotech | Đức | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3715000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2023-12-31 | <p>Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ</p> | <p>Probe connection acc. to DIN 13260-2<br /> Valve socket H = 27 mm<br /> Installation depth appr. 65 mm&nbsp;<br /> Installation diameter appr. 70 mm<br /> Front plate 90 x 90 mm<br /> Copper pipe Ø 8 mm<br /> Other probe codifications and gas types upon request</p> |  | <p>Concealed O2</p> <p>Weight: 640g</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17
3785 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Vớ Y khoa Ortholand model 0749 | 0749 | BeyazGrup Saglik Urunleri Imalat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | BeyazGrup Saglik Urunleri Imalat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý |  | Nhóm null |  |  | 650000 | t | Đôi | true | 2021-05-28 | 2025-05-22 | <p><span style="color: black;">V</span>ớ y khoa Ortholand sử dụng bên ngoài cơ thể, trong thời gian điều trị nội khoa/ sau phẫu thuật hoặc sử dụng thường xuyên cho bệnh nhân mãn tính</p><p><span style="color: black;">Vớ y khoa Ortholand là sản phẩm đóng gói hoàn chỉnh, không có linh kiện, phụ kiện đi kèm.</span></p><p><span style="color: black;">Vớ Y khoa Ortholand là vớ phòng ngừa và điều trị suy tĩnh mạch chi dưới, được sử dụng trong các trường hợp:</span></p><p><span style="color: black;">- Dãn tĩnh mạch nguyên phát và thứ phát</span></p><p><span style="color: black;">- Cảm giác nặng nề, tê nhức, đau mỏi... chi dưới</span></p><p><span style="color: black;">- Dãn tĩnh mạch trong thai kỳ</span></p> | <p><br></p><p> </p> |  | <p>ISO 13485</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý | 2021-05-21
3786 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống soi niệu quản Lithovue | Lithovue System Workstation | Boston Scientific Corporation | Mỹ | Boston Scientific Corporation | Mỹ |  | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 510000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-10-21 | <p>Hệ thống nội soi niệu quản LithoVue được được sử dụng để nội soi các cơ quan, khoang và kênh trong đường tiết niệu (niệu đạo, bàng quang, niệu quản, u nhú thận) thông qua các tuyến tiếp cận qua niệu đạo hoặc qua da. Nó cũng có thể được sử dụng kết hợp với các phụ kiện nội soi để thực hiện các thủ tục chẩn đoán và điều trị khác nhau trong đường tiết niệu.</p> | <p>Hệ thống bao gồm một máy chạm chủ gồm màn hình và bộ giá đỡ (Lithovue System workstation) và thiết bị nội soi niệu quản sử dụng một lần (LithoVue Flexscope)</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | 2020-11-12 | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | 2020-11-12
3787 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | Cáng vận chuyển bệnh nhân | MET-3300 | Medical-Master Co., Ltd. | Đài Loan | Medical-Master Co., Ltd. | Đài Loan | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VT-MEDICAL |  | Nhóm null |  |  | 60000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-13 | 2025-11-13 | <p><strong>Cấu hình tiêu chuẩn:</strong></p> <p>- Khung xe với 4 bánh xe có khóa: 01 bộ</p> <p>- Tay vịn: 01 bộ</p> <p>- Bộ tay quay: 01 bộ</p> <p>- Đệm: 01 cái</p> <p>- Cọc truyền: 02 cái</p> | <p><strong>Cấu hình tiêu chuẩn:</strong></p> <p>- Khung xe với 4 bánh xe có khóa: 01 bộ</p> <p>- Tay vịn: 01 bộ</p> <p>- Bộ tay quay: 01 bộ</p> <p>- Đệm: 01 cái</p> <p>- Cọc truyền: 02 cái</p> |  | <p>- ­Kích thước: Dài 1900 x Rộng 750mm</p> <p>- Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện</p> <p>- Nâng lưng: 0 - 80°</p> <p>- Nâng chân: 0 - 40°</p> <p>- Điều chỉnh độ cao: 520 – 750mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VT-MEDICAL | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH VT-MEDICAL | 2020-11-13
3788 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Lọc khuẩn cho máy đo chức năng hô hấp | NCS-802-2-1 /NCS-802-4-1 /NCS-802-6-1 | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 46000 | t | Cái | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <ul><li>Tương thích máy đo Koko, kèm đầu ngậm Elip. ID: (45.5mm, OD: 48.0mm), (30mm, OD: 33mm),(26.5mm, OD: 30.0mm), Hiệu quả lọc vi khuẩn: 99.9%, Hiệu quả lọc vius: 99.9%.&nbsp;</li><li> Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</li></ul> | <ul><li>Tương thích máy đo Koko, kèm đầu ngậm Elip. ID: (45.5mm, OD: 48.0mm), (30mm, OD: 33mm),(26.5mm, OD: 30.0mm), Hiệu quả lọc vi khuẩn: 99.9%, Hiệu quả lọc vius: 99.9%.&nbsp;</li><li> Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</li></ul><p><br></p> |  | <ul><li>Tương thích máy đo Koko, kèm đầu ngậm Elip. ID: (45.5mm, OD: 48.0mm), (30mm, OD: 33mm),(26.5mm, OD: 30.0mm), Hiệu quả lọc vi khuẩn: 99.9%, Hiệu quả lọc vius: 99.9%.&nbsp;</li><li> Tiêu chuẩn:&nbsp;ISO, FDA</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-19
3789 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang tổng quát | Hệ thống X quang kỹ thuật số 02 tấm nhận, bóng treo trần, 1000mA | Ecoview9 Plus | ECORAY CO. LTD. | Hàn Quốc | ECORAY CO. LTD. | Hàn Quốc | ["2020","2021","2022","2023"] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 6000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-29 | 2021-10-31 | <p align="left"><strong>Hệ thống X quang kỹ thuật số 02 tấm nhận, bóng treo trần, 1000mA</strong></p> <p align="left"><strong>Model: Ecoview9 Plus</strong></p> <p align="left"><strong>Nhà sản xuất: Ecoray</strong></p> <p align="left"><strong>Xuất xứ: Hàn Quốc</strong></p> <p><strong><strong>Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485</strong></strong></p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:667px;" width="0"> <tbody> <tr> <td style="width:623px;height:20px;"> <p align="left">&nbsp;+ 01 Cột chụp đứng</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:623px;height:21px;"> <p align="left">&nbsp;+ 01 Hệ thống giá đỡ bóng treo trần</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:623px;height:21px;"> <p align="left">&nbsp;+ 01 Bàn chụp nằm</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:623px;height:21px;"> <p align="left">&nbsp;+ 01 Máy phát cao tần</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:623px;height:21px;"> <p align="left">&nbsp;+ 01 Bóng X quang</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:623px;height:21px;"> <p align="left">&nbsp;+ 01 Bộ chuẩn trực</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:623px;height:21px;"> <p align="left">&nbsp;+ 02 Hệ thống thu nhận ảnh</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:623px;height:21px;"> <p align="left">&nbsp;+ 01 Trạm làm việc</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:623px;height:21px;"> <p align="left" style="margin-left:5.85pt;">+ Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-10-29 | Công ty cổ phần hợp tác quốc Tế Việt - Hàn | 2020-11-11
3790 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | Máy X quang cao tần 500mA | ANTHEM | Del Medical, Inc | Mỹ | Del Medical, Inc | Mỹ | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1600000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-04 | 2022-05-04 | <p>- Model hệ thống: ANTHEM</p><p>- Hãng sản xuất: Del Medical, Inc.</p><p>- Xuất xứ hệ thống: Mỹ</p><p>- Năm sản xuất: năm 2020 trở về sau</p><p>- Chất lượng máy: Mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA</p><p>- Nguồn cung cấp: 3 pha, 380V, 50 Hz</p><p>- Môi trường hoạt động:</p><p>+ Nhiệt độ đến ≥ 30ºC</p><p>+ Độ ẩm ≥ 75%</p> | <p class="ql-align-justify">&nbsp;Tủ điều khiển và nguồn phát tia cao tần :01 chiếc </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;Bàn bệnh nhân mặt bàn dịch chuyển 4 hướng&nbsp;:01 chiếc</p><p class="ql-align-justify"> Giá chụp phổi&nbsp;:01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cột bóng&nbsp;gắn sàn tường hoặc sàn trần &nbsp;:01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng phát tia X&nbsp;:01 chiếc</p><p class="ql-align-justify"> &nbsp;Bộ chuẩn trực chùm tia&nbsp;&nbsp;: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify"> Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt : 01 bộ</p><p> </p> |  | <p><strong>1. Tủ điều khiển và nguồn phát tia cao tần: </strong></p><p> - Kiểu: Cao tần, tần số 120 kHz.&nbsp;</p><p> - Công suất: 32 kW.</p><p> - Dải kV: Từ 40 kV tới 125 kV.</p><p> - Dải mA: Từ 25 tới 500 mA</p><p> - Dải mAs: từ 1 mAs tới 600 mAs.</p><p> </p><p> <strong>2. Bàn bệnh nhân mặt bàn dịch chuyển 4 hướng:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: RT100</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Del Medical, Inc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất: Mỹ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Mỹ</p><p> - Kiểu: Mặt bàn di chuyển 4 hướng.</p><p> - Mặt bàn: Mặt bàn trơn phẳng, bằng sợi chống xước.</p><p><br></p><p> <strong>3. Giá chụp phổi:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: VS100/3546E</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Del Medical, Inc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất: Mỹ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Mỹ</p><p> - Kiểu gắn sàn tường có hệ thống đối trọng cáp đôi.</p><p> - Chiều cao của cột giá đỡ: 220,4 cm</p><p>&nbsp;</p><p> <strong>4. Cột bóng gắn sàn tường hoặc sàn trần.</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: FWFC</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Del Medical, Inc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất: Mỹ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Mỹ</p><p><br></p><p> <strong>5. Bóng phát tia X:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: E7239FX</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Toshiba</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất: Nhật Bản </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Mỹ (theo hệ thống)</p><p> </p><p> <strong>6. Bộ chuẩn trực chùm tia:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: R221/A DHHS</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Ralco</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất: Ý</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Mỹ (theo cả hệ thống)</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-05-04 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-05-04
3791 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm chức năng tiểu cầu | Máy đo ngưng tập và phân tích chức năng tiểu cầu | VerifyNow | Accriva Diagnostics Inc. | Mỹ | Accriva Diagnostics Inc. | Mỹ |  | Công ty Cổ phần Medcomtech | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-20 | 2021-08-10 | <p>Máy đo ngưng tập và phân tích chức năng tiểu cầu là máy xét nghiệm phát hiện rối loạn chức năng tiểu cầu bằng phương pháp quang trở, sử dụng máu toàn phần đo kết tập tiểu cầu trong mẫu do sự gia tăng truyền ánh sáng, giúp theo dõi mức độ hoạt hóa của các chất chống tiểu cầu mạnh như axit acetylsalicyclic (aspirin), chất ức chế P2Y12 (ví dụ: thienopyridines) và chất ức chế glycoprotein (GP) IIb/IIIa.</p> | <p>Máy đo ngưng tập và phân tích chức năng tiểu cầu bao gồm:</p> <p>- Máy chính: 01 cái</p> <p>- Đầu đọc mã vạch: 01 cái</p> <p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh - Việt: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Medcomtech | 2020-11-12 | Công ty Cổ phần Medcomtech | 2021-04-20
3792 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Vớ Y khoa Ortholand model 0751 | 0751 | BeyazGrup Saglik Urunleri Imalat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | BeyazGrup Saglik Urunleri Imalat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm null |  |  | 1350000 | t | Đôi | true | 2021-05-28 | 2025-05-22 | <p><span style="color: black;">V</span>ớ y khoa Ortholand sử dụng bên ngoài cơ thể, trong thời gian điều trị nội khoa/ sau phẫu thuật hoặc sử dụng thường xuyên cho bệnh nhân mãn tính</p><p><span style="color: black;">Vớ y khoa Ortholand là sản phẩm đóng gói hoàn chỉnh, không có linh kiện, phụ kiện đi kèm.</span></p><p><span style="color: black;">Vớ Y khoa Ortholand là vớ phòng ngừa và điều trị suy tĩnh mạch chi dưới, được sử dụng trong các trường hợp:</span></p><p><span style="color: black;">- Dãn tĩnh mạch nguyên phát và thứ phát</span></p><p><span style="color: black;">- Cảm giác nặng nề, tê nhức, đau mỏi... chi dưới</span></p><p><span style="color: black;">- Dãn tĩnh mạch trong thai kỳ</span></p> | <p><br></p><p> </p> |  | <p>ISO 13485</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý | 2021-05-21
3793 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống SPECT/CT | Hệ thống SPECT loại 2 đầu thu | Hệ thống chụp xạ toàn thân loại hai đầu thu | Symbia Evo Excel | Siemens Medical Solutions USA, Inc | Mỹ | Siemens Medical Solutions USA, Inc | Mỹ | ["2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ |  | Nhóm null |  |  | 25000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-31 | 2022-05-31 | <p><strong>Hệ thống chụp xạ toàn thân loại hai đầu thu</strong></p><p><strong>Model: Symbia Evo Excel</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Siemens Medical Solutions USA, Inc.</strong></p><p><strong>Xuất xứ máy chính: Mỹ</strong></p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ | 2021-05-31 | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ | 2021-05-31
3794 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở Bi-PAP, CPAP | Máy thở lưu lượng cao HFNC | HF60L Advanced | Airblend Medical Devices Manufacturing JSC | Thổ Nhĩ Kỳ | Airblend Medical Devices Manufacturing JSC | Thổ Nhĩ Kỳ |  | Công ty Cổ phần Công nghệ Mediexpress Việt Nam | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 280000000 | t | Cái | true | 2021-06-25 | 2022-06-25 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là thiết bị trị liệu oxy lưu lượng cao, cung ấp dòng thở cao được làm ấm làm ẩm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dùng cho người lớn và trẻ em &gt;2 tuổi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng trộn oxy và không khí</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có bộ phẩn làm ẩm khí thở vào</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có bộ điều khiển vi xử lý</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cút nối đầu cấp oxy: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp sợi đốt: 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gọng kính mũi: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu lượng: 2-80 lít/phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nồng độ oxy cung cấp: 21% đến 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 5 mức điều chỉnh nhiệt độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 5 mức điều chỉnh độ ẩm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Công nghệ Mediexpress Việt Nam | 2021-06-25 | Công ty Cổ phần Công nghệ Mediexpress Việt Nam | 2021-06-25
3795 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy điều trị bằng oxy cao áp | Máy tạo oxy di động | Mark 5 Nuvo Lite OCSI | Nidek Medical Products Inc | Mỹ | Nidek Medical Products Inc | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 43000000 | t | Cái | true | 2021-06-19 | 2021-07-31 | <p>Máy tạo oxy loại 5L/phút</p> | <p>Máy chính: 01</p><p>Dây nối bình làm ẩm tích hợp trên máy: 01</p><p>Bình làm ẩm: 01</p><p>Ống thở: 01</p><p>Dây nguồn: 01</p><p>Sách hướng dẫn sử dụng: 01</p> |  | <p><strong>Thông số, chi tiêu kỹ thuật</strong></p><p>- Van điều chỉnh lưu lượng có thể khóa được</p><p>- Lưu lượng: 0,125 – 5 lít/phút</p><p>- Đầu ra ô xy bằng kim loại</p><p>- Van điều chỉnh lưu lượng có thể khóa được</p><p>- Nút khởi động lại</p><p><strong>Đặc tính kỹ thuật:</strong></p><p>- Điện áp cung cấp:&nbsp;230 V – 50 Hz</p><p>- Công suất tiêu thụ trung bình: 290 W</p><p>- Nồng độ oxy (tại 5 lít / phút): 90% ( + 6.5% / - 3% )</p><p>- Lưu lượng:&nbsp;0,125 đến 5 lít / phút</p><p>- Mức độ ồn: 40 dBA</p><p>- Áp suất đầu ra: 7,0 psi</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc | 2021-06-19 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc | 2021-06-19
3796 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | Băng ca cứu thương | ALK06-H800 | Zhongshan Aolike Medical Equipment Technology Co., Ltd. | Trung Quốc | Zhongshan Aolike Medical Equipment Technology Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 26000000 | t | Cái | true | 2021-05-04 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Băng ca có thanh chắn bảo vệ 2 bên có thể nâng tự động, an toàn và cố định được khi nâng lên hay hạ xuống</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống có 1 tay quay, 4 bánh xe được điều khiển bởi hệ thống trung tâm, ổn định và tin cậy.</span></p><p><br></p> | <p>Cấu hình chuẩn bao gồm:</p><ul><li>Băng ca chính có thanh chắn hai bên</li><li>Tấm trải</li><li>Cây treo dịch truyền</li></ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-05-04 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2021-05-04
3797 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy giặt, vắt công nghiệp | Máy giặt, vắt công nghiệp | Máy giặt, vắt công nghiệp | WN6-28 | Electrolux Professional | Thụy Điển | Electrolux Professional | Thụy Điển | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TMC Việt Nam | Thụy Điển | Nhóm null |  |  | 520000000 | t | Chiếc | true | 2021-07-05 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">MÁY GIẶT VẮT CÔNG NGHIỆP ≥ 28 KG</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Ký mã hiệu: WN6-28</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Hãng sản xuất: Electrolux Professional AB/ Thụy Điển</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Xuất xứ: Thụy Điển</span></p> | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">+ Ống mềm cấp nước nóng: 01 cái (mua lẻ trong nước)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">+ Ống mềm cấp nước lạnh: 02 cái (mua lẻ trong nước)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">+ Ống xả nước: 01 cái (mua lẻ trong nước)</span></p> |  | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Công suất giặt: 28 kg/mẻ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Thể tích lồng giặt: 250 lít</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Đường kính lồng giặt: 725 mm</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Đường kính cửa mở: 435 mm</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Tốc độ vắt: 566 vòng/phút.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Lực vắt: 130 G</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Đường kết nối:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Đường kính ống cấp nước: 20 DN </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Áp lực nước: 200 - 600 kPa </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Đường kính van xả: 75 mm.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Công suất xả: 170 lít/phút.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Độ ồn khi giặt: 66 dB</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Độ ồn khi vắt: 70 dB</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Kích thước máy</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Chiều rộng: 830 mm</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Chiều sâu: 1030 mm</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Chiều cao: 1430 mm</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TMC Việt Nam | 2021-07-05 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TMC Việt Nam | 2021-07-05
3798 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | NV PRO3 Microlaser Denmat USA Laser cầm tay NVPro3 | CRX-1000 | Cruxell Corp. | Hàn Quốc | Cruxell Corp. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 150000000 | f | Bộ | false | 2020-12-10 | 2020-12-31 | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) NV Microlaser</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(2) Lithium Ion Batteries </strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(3) Pairs of Safety Glasses</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) Base Charger</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) Power Supply for Charger</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) Wireless Foot Pedal</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(2) AA Batteries for the Foot Pedal</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(2) Boxes of 7 Disposable Tips</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Warranty Certificate and Danger Warning Sign</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) User Manual</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) Pack of Carbon Film</strong></p> | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) NV Microlaser</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(2) Lithium Ion Batteries </strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(3) Pairs of Safety Glasses</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) Base Charger</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) Power Supply for Charger</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) Wireless Foot Pedal</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(2) AA Batteries for the Foot Pedal</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(2) Boxes of 7 Disposable Tips</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Warranty Certificate and Danger Warning Sign</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) User Manual</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) Pack of Carbon Film</strong></p> |  | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) NV Microlaser</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(2) Lithium Ion Batteries </strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(3) Pairs of Safety Glasses</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) Base Charger</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) Power Supply for Charger</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) Wireless Foot Pedal</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(2) AA Batteries for the Foot Pedal</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(2) Boxes of 7 Disposable Tips</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Warranty Certificate and Danger Warning Sign</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) User Manual</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>(1) Pack of Carbon Film</strong></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-10 | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-31
3799 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun sương khử khuẩn | Glosair | Oxy'Pharm | Pháp | Oxy'Pharm | Pháp | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LONG | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 700000000 | t | Cái | false | 2021-05-21 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là một máy khuếch tán được phát triển xung quanh <span style="color: red;">một tuabin làm nóng và ion hóa </span>để <span style="color: red;">khuếch tán sản phẩm khử trùng dạng lỏng dưới dạng sương mù khô </span>- khử trùng bề mặt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ứng dụng công nghệ khử trùng tiên tiến trong không khí, sử dụng Hyprogen Peroxide (H2O2)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị được thiết kế <span style="color: red;">02 lỗ thông hơi xung quang 01 tuabin</span>: sản phẩm được khuếch tán ở dạng khí, do đó tránh ăn mòn, không cần nhiều máy nén – tăng công suất <span style="color: red;">thể tích khử khuẩn lên đến 2000m</span><sup style="color: red;">3</sup>. Giao diện điều khiển trực quan, đơn giản hóa. Linh hoạt hơn do các chương trình phun có sẳn đáp ứng mọi nhu cầu phun. <span style="color: red;">Tích hợp hệ thống thông gió: cho phép bão hòa thể tích được tốt hơn.</span></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 máy chính</p><p><span style="color: red;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 remote điều khiển từ xa</span></p><p><span style="color: red;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 ống xả dung dịch trong ngăn chứa.</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 dây nguồn</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LONG | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LONG | 2021-05-21
3800 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Hệ thống máy hấp nhiệt độ cao 2 rửa ,công suất 2 STU. tích hợp bộ sinh hơi, bộ kiểm tra Bowie-Dick test điện tử bên trong máy và các hệ thống phụ trợ khác | SELECTOMAT PL 636-2 CL ED | MMM Munchener Medizin Mechanik GmbH | Đức | MMM Munchener Medizin Mechanik GmbH | Đức |  | Công ty TNHH phân phối VM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 4100000000 | t | Cái | true | 2020-12-20 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-05-31 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-05-31
3801 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa khử khuẩn ống nội soi | Máy rửa khử khuẩn ống nội soi | Máy rửa khử khuẩn dụng cụ nội soi mềm kèm xe đẩy và tủ sấy bảo quản dụng cụ 8 khay chuyên dụng | Soluscope Serie 1 + trolley+ DSC 800 | Soluscope SAS | Pháp | Soluscope SAS | Pháp |  | Công ty TNHH phân phối VM | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Bộ | true | 2020-12-20 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-05-31 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-07-03
3802 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi tai mũi họng | HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TMH + 2 BỘ DỤNG CỤ | IMAGE1 S FULL HD | Karl Storz SE & Co. KG | Séc,Estonia,Đức,Mexico,Thụy Điển,Thụy Sĩ,Anh,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2017","2018","2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 11000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-30 | 2020-12-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi dùng trong chuyên khoa Tai Mũi Họng</p> | <p><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TAI MŨI HỌNG</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hộp xử lý hình ảnh IMAGE1 S CONNECT</p> <p style="margin-left:27.0pt;">Mô-đun liên kết IMAGE1 S H3-LINK</p> <p style="margin-left:27.0pt;">Đầu camera IMAGE 1 H3-Z</p> <p style="margin-left:27.0pt;">Nguồn sáng lạnh Power LED 300</p> <p style="margin-left:27.0pt;">Dây dẫn sáng bằng sợi quang, 300cm, đường kính 3.5 mm</p> <p style="margin-left:27.0pt;">Màn hình 27" FULL HD</p> <p style="margin-left:27.0pt;">Bộ bơm khí CO2 model ENDOFLATOR® 40 SCB</p> <p style="margin-left:27.0pt;">Máy cắt đốt cao tần AUTOCON® III 400</p> <p style="margin-left:27.0pt;">Bàn đạp đơn, sử dụng với máy cắt đốt cao tần</p> <p style="margin-left:27.0pt;">Bàn đạp đôi</p> <p style="margin-left:27.0pt;">Bản điện cực trung tính, đóng gói 50 cái</p> <p style="margin-left:27.0pt;">Dây nối bản điện cực trung tính</p> <p style="margin-left:27.0pt;">Dây nối cao tần đơn cực, 300 cm</p> <p style="margin-left:27.0pt;">Dây nối cao tần lưỡng cực, 300 cm</p> <p style="margin-left:27.0pt;">Xe đặt thiết bị nội soi, rộng, cao</p> <p style="margin-left:27.0pt;"><b>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG</b></p> <p style="margin-left:27.0pt;"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TUYẾN GIÁP</strong></p> |  | <ul> <li>Bộ xử lý hình ảnh, độ phân giải 1920 x1080 pixel</li> <li>Đầu camera 3 chíp FULL HD, chế độ quét liên tục,</li> <li>Đầu camera tích hợp kính phóng đại Parfocal, tiêu cự f=15-31mm</li> <li>Nút nhấn trên đầu camera có thể lập trình</li> <li>Nguồn sáng công nghệ LED</li> <li>Hiển thị trên màn hình&nbsp; 27 inch, độ phân giải 1920x1080 pixel, định dạng hình ảnh 16:9</li> <li>Bơm khí CO2, với lưu lượng bơm 40 lít/phút, áp lực 30 mmHg</li> <li>Công suất cắt đốt cao tần lên đến 400W</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-10-30 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-12-31
3803 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy lấy cao răng | Máy lấy cao răng | BOBCAT PRO 220V-G130B PACKED | Maillefer Instruments Holding S.A.R.L. | Thụy Sĩ | Maillefer Instruments Holding S.A.R.L. | Thụy Sĩ |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 18834270 | t | Bộ | false | 2021-05-21 | 2021-10-30 | <p>Máy lấy cao răng</p> |  |  | <h2><strong>Thông số máy lấy cao Cavitron Bobcat Pro:</strong></h2><ul><li>Sử dụng mũi Inserts Cavitron 25K</li><li>Điện áp : 220V – 50/60 Hz (0.4 amps)</li><li>Áp lực nước : 172-414 kPa</li><li>Trọng lượng : 2.7 kg</li><li>Kích thước : H20.3 x W9.6 x D20.3 (cm)</li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-05-21 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-05-21
3804 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Ống nội khí quản EasySeal có bóng, cong mũi | NCS-713-143, NCS-713-144, NCS-713-145, NCS-713-146, NCS-713-147, NCS-713-148, NCS-713-149, NCS-713-150, NCS-713-151, NCS-713-152, NCS-713-153, NCS-713-154, NCS-713-155, NCS-713-156, NCS-713-157 | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 73500 | t | Cái | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>Chất liệu nhựa mềm, dễ uốn cong nhưng không gập giúp hạn chế gây tổn thương khí quản Bóng trụ dài thể tích lớn áp lực thấp, giảm thiểu áp lực tập trung trên thành khí quản. Van bơm cuff an toàn đảm bảo bóng cuff được duy trì theo ý muốn. Không kích ứng, đường cản quang đậm màu xanh chạy dọc thân tới mũi xa cho việc xác định chính xác vị trí của ống.</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, CFS</p> | <p>Chất liệu nhựa mềm, dễ uốn cong nhưng không gập giúp hạn chế gây tổn thương khí quản Bóng trụ dài thể tích lớn áp lực thấp, giảm thiểu áp lực tập trung trên thành khí quản. Van bơm cuff an toàn đảm bảo bóng cuff được duy trì theo ý muốn. Không kích ứng, đường cản quang đậm màu xanh chạy dọc thân tới mũi xa cho việc xác định chính xác vị trí của ống.</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, CFS</p> |  | <p>Chất liệu nhựa mềm, dễ uốn cong nhưng không gập giúp hạn chế gây tổn thương khí quản Bóng trụ dài thể tích lớn áp lực thấp, giảm thiểu áp lực tập trung trên thành khí quản. Van bơm cuff an toàn đảm bảo bóng cuff được duy trì theo ý muốn. Không kích ứng, đường cản quang đậm màu xanh chạy dọc thân tới mũi xa cho việc xác định chính xác vị trí của ống.</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, CFS</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-19
3805 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy phân tích huyết học | CellDiff-3+ | Biorex Diagnostics Ltd. | Anh | Biorex Diagnostics Ltd. | Anh | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | Anh | Nhóm 3 |  |  | 410000000 | t | Cái | true | 2021-05-31 | 2022-12-31 | <p>Máy phân tích huyết học</p><p>Model: CellDiff-3+</p><p>Hãng sản xuất: Biorex Diagnostics/Anh</p> | <p>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn như Sách HDSD, đĩa cài, dây nguồn, Bình đựng nước thải...</p> |  | <p>MÔ TẢ</p><p>Máy phân tích huyết học 3 phần k<span style="color: rgb(35, 31, 32);">hác biệt hoàn toa</span>̀n tự động</p><p>Thể tích mẫu 25 μl máu toàn phần ở chế đ<span style="color: rgb(35, 31, 32);">ộ 3 phần thông thường 50 μl máu toàn phần ở chế </span>độ pha loãng trước</p><p>18 thông số huyết học, bao gồm 3 phần khác biệt: WBC, LYM, MI<span style="color: rgb(35, 31, 32);">D, GRA, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HCT, MCV, RDW, HGB, MCH, MCHC, PLT, PCT, </span>MPV, PDW</p><p>2 buồng đếm, khẩu độ 70 μM trong buồng RBC (Hồng cầu) / 100 μM trong <span style="color: rgb(35, 31, 32);">buồng WBC (B</span>ạch cầu)</p><p>ISOTONIC DILUENT, LYSE, CLEANER</p><p>70μM (RBC/PLT): 100μM ( WBC)</p><p>80 xét nghiệm /giờ</p><p>Hệ thống ống hở với rôto mẫu tự động</p><p>Người, nam, nữ, trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và trẻ em</p><p>Xung điện áp cao trên khẩu độ trong mỗi chu kỳ phân tích và sục rửa áp suất cao của khẩu độ</p><p><img src="//:0"></p><p><img src="//:0"></p><p>&nbsp;</p><p><img src="//:0"></p><p><img src="//:0"></p><p>&nbsp;</p><p><img src="//:0"></p><p><img src="//:0"></p><p>&nbsp;</p><p><img src="//:0"></p><p><img src="//:0"></p><p>&nbsp;</p><p><img src="//:0"></p><p><img src="//:0"></p><p>&nbsp;</p><p><img src="//:0"></p><p><img src="//:0"></p><p>&nbsp;</p><p><img src="//:0"></p><p><img src="//:0"></p><p>&nbsp;</p><p><img src="//:0"></p><p><img src="//:0"></p><p>Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Nga, Indonesia, Đức, Ý</p><p><br></p><p>1000 kết quả, bao gồm RBC, PLT và WBC 3 phần biểu đồ Cổng usb B</p><p>Thiết bị lưu trữ USB</p><p>Qua usb một cổng sử dụng thiết bị lưu trữ USB</p><p><br></p><p>USB hỗ trợ cho máy in&nbsp;HP&nbsp;(Deskjet, laserjet, pcl3, ps lidl)</p><p>Mô-đun máy in nhiệt, giấy cuộn rộng 58mm, báo cáo đầy đủ</p><p>Màn hình LCD đồ họa màu 320 x 240 đi<span style="color: rgb(35, 31, 32);">ểm ảnh, độ tương phản cao, có đèn nền, Bàn phím ngoài</span> kết nối cổng USB</p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">12VDC, 5A, Công suất tối đa 60W</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">15-30oC (59 - 86oF), Nhiệt độ tối ưu là 25oC( 77oF)</span></p><p><span style="color: rgb(35, 31, 32);">32 (Rộng) x 26 (Sâu) x 36 (Cao) cm; ( 12.6x10.2x14.4in) 12kg</span></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2021-05-31 | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2021-05-31
3806 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | Máy X quang Kỹ thuật số đồng bộ 2 tấm cảm biến | DRX Ascend System | Rayco (Shanghai) Medical Products Company Limited | Trung Quốc | Carestream Health, Inc. | Mỹ | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 4800000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-25 | 2022-07-25 | <p>Hệ thống chụp X quang tổng hợp Kỹ thuật số 2 tấm cảm biến DR</p> | <p>Cấu hình bao gồm:</p><ul><li>Nguồn phát tia</li><li>Bóng chụp </li><li>Bàn chụp tổng hợp</li><li>Giá chụp phổi</li><li>Tấm cảm biến DR</li><li>Máy in phim Laser</li><li>Trạm làm việc</li><li>Phần mềm điều khiểm</li></ul><p><br></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-06-25 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-06-25
3807 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo chức năng hô hấp | HI-301 | CHEST M.I. INC | Nhật Bản | CHEST M.I. INC | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 165000000 | t | Chiếc | true | 2021-07-05 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Máy đo nhanh, chính xác và đơn gián cho kiểm tra chức năng phổi</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Với tính năng tiên tiến và tất cả trong một máy đo phế dung câm tay, phù hợp cho phòng khám của bạn. Các biểu tượng đồ họa có giao diện bắt mắt trên màn hình màu cảm ứng rộng cho phép thao tác nhanh và trực quan. Các hướng dẫn bằng hình ảnh cho bệnh nhân giúp thực hiện các phép đo phế dung dễ dàng, đầy đủ và tin cậy. Có hai loại cảm biến lưu lượng khác nhau để đáp ứng tất cả các nhu cầu của bệnh nhân trong kiểm tra. Có thể quản lý dữ liệu trên máy tính bằng lựa chọn thêm phần mềm Spirobank.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Truyền dữ liệu qua máy tính bằng kết nối USB hoặc Bluetooth</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng màu 7inch</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu dữ liệu kiểm tra lên tới 20,000 test</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn bằng hình ảnh cho bệnh nhân</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ ước tính tuổi phổi</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải đo lưu lượng lên tới 18 L/s</span></p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-07-05
3808 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy Xét nghiệm Sinh Hóa Bán Tự Động | KENZA MAX | Biolabo SAS/Pháp | Pháp | Biolabo SAS/Pháp | Pháp | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 125000000 | t | Bộ | true | 2021-03-12 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích Sinh hóa <strong>KENZA MAX </strong>là một máy trạm làm việc hoàn chỉnh cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2021-03-12
3809 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Máy ghế răng | HY-806 | Foshan Haiyue (Hirol) Medical Equipment Co., Ltd | Trung Quốc | Foshan Haiyue (Hirol) Medical Equipment Co., Ltd | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bảo Thịnh |  | Nhóm 6 |  |  | 45000000 | t | Bộ | true | 2021-05-04 | 2021-12-31 | <p><strong>II. Cấu hình cung cấp:</strong></p><ol><li>Ghế máy bệnh nhân: 01 cái </li><li>Hệ thống cánh tay và mâm dụng cụ: 01 hệ thống</li><li>Hệ thống bồn nhổ: 01 hệ thống</li><li>Hệ thống trợ thủ: 01 hệ thống</li><li>Hệ thống đèn nha khoa: 01 hệ thống</li><li>Ghế nha sĩ : 01 cái</li><li>Tài liệu Hướng dẫn sử dụng</li></ol><p>&nbsp;</p><p><strong>III. Đặc tính kỹ thuật:</strong></p><p>Ghế hoạt động bằng động cơ 24V DC êm ái và mạnh mẽ (động cơ Timotion, nhãn hiệu của Đài Loan) giúp ghế di chuyển an toàn và giảm nỗi lo sợ của bệnh nhân</p><p>Mâm dụng cụ đúc phun ép đảm bảo sử dụng lâu bền, không bị nứt vỡ do thời tiết và giữ cho mâm luôn mới.</p><p>Giá đỡ dụng cụ đúc phun ép, có thể di chuyển được, phù hợp với nhiều vị trí thực hành khác nhau, rút ngắn thời gian điều trị</p><p>Ống dây hơi và nước bằng polyerther chất lượng cao được nhập khẩu từ Đài Loan, không bị rò rỉ hơi và nước, tuổi thọ sử dụng từ 5-10 năm</p><p>Bảng điều khiển có nút chạm cảm biến thông minh, độ nhạy cảm ngay cả khi đeo găng tay cao su, không thấm nước và chống bụi</p><p>Bồn nhổ tràn bằng sứ được thiết kế có thể tháo rời, đảm bảo dễ dàng thoát nước và vệ sinh. Bồn nhổ tự động xả và có hệ thống quản lý cung cấp nước.</p><p>Bộ lọc kiểu mới giúp lọc cẩn thận cho hoạt động đường ống tốt.</p><p>Có hút mạnh và yếu</p><p>Tay xịt 3 chức năng cung cấp nước nóng/lạnh</p><p>Hộp kỹ thuật tại bồn nhổ có thể xoay 45<sup>o</sup> dễ dàng định vị khi bảo hành bảo trì.</p><p>Đèn LED có 2 tông màu (Đèn LED cho ánh sáng trắng và đèn Halogen cho ánh sáng vàng)</p><p>Có đèn LED đọc phim x quang</p><p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>Nguồn điện cung cấp: 220V, 50 Hz</p><p>Cường độ định mức: 6A ở 110V</p><p>Áp lực hơi cung cấp Từ 0.55 - 0.75 Mpa (bộ lọc chính xác 20µm)</p><p>Áp lực nước cung cấp: 0.25 - 0.6 Mpa (bộ lọc chính xác 60µm)</p><p>Khoảng cách nâng hạ ghế bệnh nhân&nbsp;từ 450mm tới 800mm </p><p>Nước ấm cung cấp cho bệnh nhân&nbsp;45º ± 5º C</p><p>Góc độ di chuyển lưng ghế: 105<sup>o</sup> – 170<sup>o</sup></p><p>Phạm vi mở rộng tựa đầu: 0 – 120mm</p><p>Cường độ đèn phẫu thuật: 8000 lux – 20,000 lux</p><p>Tải trọng ghế: 135 kg</p> |  |  | <p><strong>II. Cấu hình cung cấp:</strong></p><ol><li>Ghế máy bệnh nhân: 01 cái </li><li>Hệ thống cánh tay và mâm dụng cụ: 01 hệ thống</li><li>Hệ thống bồn nhổ: 01 hệ thống</li><li>Hệ thống trợ thủ: 01 hệ thống</li><li>Hệ thống đèn nha khoa: 01 hệ thống</li><li>Ghế nha sĩ : 01 cái</li><li>Tài liệu Hướng dẫn sử dụng</li></ol><p>&nbsp;</p><p><strong>III. Đặc tính kỹ thuật:</strong></p><p>Ghế hoạt động bằng động cơ 24V DC êm ái và mạnh mẽ (động cơ Timotion, nhãn hiệu của Đài Loan) giúp ghế di chuyển an toàn và giảm nỗi lo sợ của bệnh nhân</p><p>Mâm dụng cụ đúc phun ép đảm bảo sử dụng lâu bền, không bị nứt vỡ do thời tiết và giữ cho mâm luôn mới.</p><p>Giá đỡ dụng cụ đúc phun ép, có thể di chuyển được, phù hợp với nhiều vị trí thực hành khác nhau, rút ngắn thời gian điều trị</p><p>Ống dây hơi và nước bằng polyerther chất lượng cao được nhập khẩu từ Đài Loan, không bị rò rỉ hơi và nước, tuổi thọ sử dụng từ 5-10 năm</p><p>Bảng điều khiển có nút chạm cảm biến thông minh, độ nhạy cảm ngay cả khi đeo găng tay cao su, không thấm nước và chống bụi</p><p>Bồn nhổ tràn bằng sứ được thiết kế có thể tháo rời, đảm bảo dễ dàng thoát nước và vệ sinh. Bồn nhổ tự động xả và có hệ thống quản lý cung cấp nước.</p><p>Bộ lọc kiểu mới giúp lọc cẩn thận cho hoạt động đường ống tốt.</p><p>Có hút mạnh và yếu</p><p>Tay xịt 3 chức năng cung cấp nước nóng/lạnh</p><p>Hộp kỹ thuật tại bồn nhổ có thể xoay 45<sup>o</sup> dễ dàng định vị khi bảo hành bảo trì.</p><p>Đèn LED có 2 tông màu (Đèn LED cho ánh sáng trắng và đèn Halogen cho ánh sáng vàng)</p><p>Có đèn LED đọc phim x quang</p><p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>Nguồn điện cung cấp: 220V, 50 Hz</p><p>Cường độ định mức: 6A ở 110V</p><p>Áp lực hơi cung cấp Từ 0.55 - 0.75 Mpa (bộ lọc chính xác 20µm)</p><p>Áp lực nước cung cấp: 0.25 - 0.6 Mpa (bộ lọc chính xác 60µm)</p><p>Khoảng cách nâng hạ ghế bệnh nhân&nbsp;từ 450mm tới 800mm </p><p>Nước ấm cung cấp cho bệnh nhân&nbsp;45º ± 5º C</p><p>Góc độ di chuyển lưng ghế: 105<sup>o</sup> – 170<sup>o</sup></p><p>Phạm vi mở rộng tựa đầu: 0 – 120mm</p><p>Cường độ đèn phẫu thuật: 8000 lux – 20,000 lux</p><p>Tải trọng ghế: 135 kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bảo Thịnh | 2021-05-04 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bảo Thịnh | 2021-05-04
3810 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy Siêu âm tổng quát đàn hồi định lượng mô | RS85 | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM |  | Nhóm 4 |  |  | 3197900000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-21 | 2021-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Máy siêu âm đàn hồi định lượng mô dùng trong chẩn đoán tổng quát, đàn hồi định lượng mô</span></p> | <ul><li>Máy chính</li><li>Màn hình hiển thị</li><li>Màn hình cảm ứng</li><li>Đầu dò 2D Convex</li><li>Đầu dò 2D Linear</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi định lượng mô gan</li><li>Chương trình định lượng tuyến giáp, tuyến vú</li><li>Chương trình Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler Xung</li></ul><p><br></p> | <p><strong>Cấu hình nâng cao</strong></p><ol><li>Đầu dò 3D Transvaginal: 350.000.000 VNĐ</li><li>Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim): 200.000.000 VNĐ</li><li>Đầu dò 3D Linear: 300.000.000VNĐ</li><li>Đầu dò 2D Transvaginal: 250.000.000VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim: 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình Doppler liên tục (CW): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi (Elastoscan): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến vú (E-Breast): 100.000.000VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi tuyến giáp (E-Thyroid): 100.000.000VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm sức căng cơ tim (Strain): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm tim gắng sức (STRESS): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình kết nối (DICOM): 50.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm cắt lớp (3D XI): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình khảo sát tim thai 4 chiều (XI STIC): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình siêu âm 5D (5D NT; 5D Follicle): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình sieu âm 5D tim màu (5D Heart Color): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đo độ dầy thành mạch (Auto IMT): 100.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đánh giá khối u tuyến vú (S-Detect for Breast): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình đánh giá khối u tuyến giáp (S-Detect for Thyroid): 300.000.000 VNĐ</li><li>Chương trình Dioppler vi mạch (MV Flow): 200.000.000 VNĐ</li><li>Chương Trình Doppler màu 3D (Lumi Flow): 180.000.000 VNĐ</li><li>Gói chương trình định lượng gan chuyên sâu (HRI, TSI, TAI): 680.000.000 VNĐ</li></ol><p><br></p> | <p><strong>Thông số, chi tiêu kỹ thuật</strong></p><ul><li>Có chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc 13485, EC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Điện áp sử dụng: 100 - 240VAC, 50/60Hz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Môi trường hoạt động: Nhiệt độ 10°C - 35°C</li><li>Độ ẩm 30% - 75%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Màn hình LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Màn hình cảm ứng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Đầu dò tổng quát Convex&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Đầu dò tuyến tính Linear</li><li>Đầu dò tim Phased Array&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Chương trình tính toán siêu âm tổng quát, tim, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú, cơ xương khớp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Có chương trình siêu âm đàn hồi mô gan định lượng Shearwave&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Chương trình siêu âm đàn hồi mô tuyến vú định lượng Shearwave&nbsp;</li><li>Có chương trình hoà ảnh Fusion&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Đầy đủ Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler dòng màu S-Flow, Doppler liên tục&nbsp;&nbsp;</li><li>Hệ thống quản lý dữ liệu Sonoview</li><li>Ổ đĩa SSD 512GB</li></ul><p><br></p> | <p>Bảo trì, bảo hành, sữa chữa</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-05-21
3811 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Ống nội khí quản EasySeal có bóng, cong miệng | NCS-713-125, NCS-713-126, NCS-713-127, NCS-713-128, NCS-713-129, NCS-713-130, NCS-713-131, NCS-713-132, NCS-713-133, NCS-713-134, NCS-713-135, NCS-713-136, NCS-713-137, NCS-713-138, NCS-713-139 | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 73500 | t | Cái | true | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>Chất liệu nhựa mềm, dễ uốn cong nhưng không gập giúp hạn chế gây tổn thương khí quản Bóng trụ dài thể tích lớn áp lực thấp, giảm thiểu áp lực tập trung trên thành khí quản. Van bơm cuff an toàn đảm bảo bóng cuff được duy trì theo ý muốn. Không kích ứng, đường cản quang đậm màu xanh chạy dọc thân tới mũi xa cho việc xác định chính xác vị trí của ống.</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, CFS</p> | <p>Chất liệu nhựa mềm, dễ uốn cong nhưng không gập giúp hạn chế gây tổn thương khí quản Bóng trụ dài thể tích lớn áp lực thấp, giảm thiểu áp lực tập trung trên thành khí quản. Van bơm cuff an toàn đảm bảo bóng cuff được duy trì theo ý muốn. Không kích ứng, đường cản quang đậm màu xanh chạy dọc thân tới mũi xa cho việc xác định chính xác vị trí của ống.</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, CFS</p> |  | <p>Chất liệu nhựa mềm, dễ uốn cong nhưng không gập giúp hạn chế gây tổn thương khí quản Bóng trụ dài thể tích lớn áp lực thấp, giảm thiểu áp lực tập trung trên thành khí quản. Van bơm cuff an toàn đảm bảo bóng cuff được duy trì theo ý muốn. Không kích ứng, đường cản quang đậm màu xanh chạy dọc thân tới mũi xa cho việc xác định chính xác vị trí của ống.</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, CFS</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-19
3812 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim | D500 | Mediana Co., Ltd. | Hàn Quốc | Mediana Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN |  | Nhóm 6 |  |  | 400000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-26 | 2021-04-30 | <p>Máy phá rung tim D500&nbsp;Là máy tạo nhịp xung điện hỗ trợ nhịp tim, đảm bảo hoạt động chức năng của tim khi bị rối loạn nhịp hoặc suy tim.</p> | <hr /> <h2><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">Máy chính: 01 chiếc</span></span></h2> <h2><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">Bộ cáp điện tim: 01 bộ</span></span></h2> <h2><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">Bản cực sốc: 01 bộ</span></span></h2> <h2><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">Hướng dẫn sử dụng Việt-Anh: 01 bộ</span></span></h2> <hr /> | <p>1. Máy in nhiệt</p> <p>2. Nồng độ bão hòa oxy trong máu</p> <p>3. Điện tim 12 kênh</p> <p>4. Huyết áp không xâm nhập và nhiệt độ</p> <p>5. Máy chính+ điện tim 12 kênh+ Nồng độ bão hóa trong máu+ Huyết áp không xâm nhập và nhệt độ+ Huyết áp cuối kì thở ra+ huyết áp xâm nhập&nbsp;</p> | <h6><span style="font-size:14px;">Ø&nbsp; Màn hình</span></h6> <h2><span style="font-size:14px;">Màn hình TFT-LCD, kích thước 170x128mm</span></h2> <h2><span style="font-size:14px;">Độ phân giải 800x600 điểm ảnh</span></h2> <h6><span style="font-size:14px;">Ø&nbsp; Điều khiển</span></h6> <h2><span style="font-size:14px;">Phím vặn xoay tiêu chuẩn, phím Mode chuyển chế độ (Tắt, AED, sốc thủ công, tạo nhịp và monitor theo dõi), 11 phím bấm khác (Shock, Chọn mức năng lượng, Sạc, Phân tích, Huyết áp không xâm nhập, Cần điện tim, Cảnh báo, Kích thước, In, Nhịp, mA), 5 phím mềm</span></h2> <h6><span style="font-size:14px;">Ø&nbsp; Thông số vật lý</span></h6> <h2><span style="font-size:14px;">Kích thước: 340x305x210 mm</span></h2> <h2><span style="font-size:14px;">Trọng lượng: 6.16kg bao gồm pin, không gồm 2 bản sốc</span></h2> <h2><span style="font-size:14px;">Phân loại y tế: Nhóm IIb MDD Annex IX Rule 9: MEDDEV 2</span></h2> <h6><span style="font-size:14px;">Ø&nbsp; Máy in</span></h6> <h2><span style="font-size:14px;">Loại: in nhiệt</span></h2> <h2><span style="font-size:14px;">Trọng lượng: 190g</span></h2> <h2><span style="font-size:14px;">Kênh in: 1-3 kênh</span></h2> <h2><span style="font-size:14px;">Khổ giấy: 80mm</span></h2> <h2><span style="font-size:14px;">Tốc độ in: 25mm/s</span></h2> <h6><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">Ø&nbsp; Dữ kiện</span></span></h6> <h6><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">Dữ liệu: điện tim 12 cần và các dữ kiện</span></span></h6> <h2><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">Bộ nhớ: 12 cần sóng điện tim, dữ liệu phân tích điện tim, ngày tháng, HR/PR, NIBP, SpO2, Nhịp thở, Nhiệt độ, huyết áp xâm nhập 1, 2, chỉ số</span></span></h2> <h2><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:14px;">Các dữ kiện: tổng 250 loại bao gồm thông tin về shock (số lần shock, mức năng lượng, năng lượng thực phát, trở kháng), thông tin tạo nhịp (nhịp tạo, dòng tạo, chế độ async), danh sách hành động lâm sang, dạng sóng 1 cần ECG, dữ kiện ngày/tháng, HR/PR, NIBP, SpO2, Nhịp thở, Nhiệt độ 1, Nhiệt độ 2, IBP 1, IBP2, EtCO2, điều kiện cảnh báo.</span></span></h2> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-26 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-03-15
3813 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC708R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 4069475 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo sản khoa Sims, cong, mũi tù/tù, dài 210mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3814 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số có chức năng theo dõi độ mê sâu | M777 | Meditec International England Limited | Anh | Meditec International England Limited | Anh | ["2021"] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | Anh | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | t | Cái | true | 2021-05-04 | 2022-05-04 | <p>- Monitor theo dõi đa chức năng, hỗ trợ bệnh nhân người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.</p><p>- Màn hình màu cảm ứng TFT 15 inch, có thể hiển thị đồng thời các thông số bệnh nhân, dạng sóng và thông tin báo động, số giường, đồng hồ, trạng thái màn hình và thông tin nhắc nhở khác.</p><p>- Màn hình được phân chia thành 4 khu vực hiển thị: Khu vực thông tin, khu vực đồ thị dạng sóng, khu vực thông số và khu vực menu.</p><p>- Các thông số theo dõi: ECG, RESP, SpO2, NIBP, Dual TEMP, IBP, EtCO2 và BIS.</p> | <p>- Máy chính với màn hình màu cảm ứng 15 inch</p><p>- Dây đo ECG, loại 05 điện cực</p><p>- Cảm biến và cáp nối cảm biến SpO2 dùng cho người lớn</p><p>- Đầu đo nhiệt độ qua da, sử dụng nhiều lần</p><p>- Bao đo huyết áp không xâm nhập cho người lớn sử dụng nhiều lần</p><p>- Bộ đo CO2 Masimo</p><p>- Bộ đo huyết áp xâm lấn IBP</p><p>- Bộ đo độ mê sâu</p><p>- Máy in tích hợp</p><p>- Pin sạc tích hợp</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>ECG:</p><p>-&nbsp;Chế độ đạo trình 5 đạo trình: I, II, III, avR, avL, avF, V</p><p>- Dạng sóng: Lên đến 12 dạng sóng hiển thị trên màn hình</p><p>- Độ nhạy hiển thị: x2.5 mm/mV, x5 mm/mV, x10 mm/mV, x20 mm/mV, AUTO</p><p>- Tốc độ quét: 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s</p><p>- Băng thông :+ Chẩn đoán: 0.05 đến 130 Hz+ Theo dõi: 0.5 - 40 Hz+ Phẫu thuật: 1 - 20 Hz</p><p>- CMRR Chẩn đoán: &gt;100 dB (không phần mềm bẫy sóng 50Hz/60Hz)+ Chế độ lọc: &gt; 110 dB+ Không chế độ lọc: &gt; 90 dB</p><p>- Dung sai trở kháng đầu vào: &gt; 5 Ω</p><p>- Dải tín hiệu đầu vào: ±8 mVPP</p><p>- Dung sai thế năng offset: ±300 mV</p><p>- Thời gian hồi phục sau khử rung: &lt; 3 giây</p><p>Nhịp tim:</p><p>- Dải đo Người lớn/ Trẻ lớn: ≤15 - ≥300 nhịp/phút</p><p>- Trẻ sơ sinh: ≤15 - ≥350 nhịp/phút</p><p>Giá trị ST:</p><p>- Dải đo và báo động : -2.0 - 2.0 mV</p><p>Nhịp thở:</p><p>- Dải đo:+ Người lớn: 7 đến 120 nhịp/phút; + Trẻ em: 7 đến 150 nhịp/phút- Dải báo động:+ Trục tuyến: 7 đến 150 nhịp/ phút+ Ngoại tuyến: 6 đến 149 nhịp/ phút- Độ phân giải : 1 nhịp/phút- Độ chính xác : ±2 nhịp/phút- Báo động Apean: 10-40 giây</p><p>NIBP:</p><p>- Phương pháp đo: Dao động</p><p>- Chế độ đo: Bằng tay, tự động, liên tục</p><p>Bảo vệ quá áp:</p><p>- Người lớn: 300 mmHg- Trẻ em:&nbsp;220 mmHg- Trẻ sơ sinh: 150 mmHg</p><p>Tần số xung P R:</p><p>Mainstream CO2:</p><p>Sidestream CO2:</p><p>- Dải đo: 0 – 150 mmHg, 0 - 79%, 0 - 20kPa (ở 760mmHg)</p><p>- Độ chính xác: </p><p>± 2 mmHg (0 – 40 mmHg)</p><p>± 5% giá trị đọc (41 – 70 mmHg)</p><p>± 8% giá trị đọc (71 –100 mmHg)</p><p>± 10% giá trị đọc (101 –150 mmHg)</p><p>- Tốc độ trích mẫu: 50ml/phút ; ±10ml/ phút</p><p>- Độ chính xác trích mẫu: 15%</p><p>- Thời gian khởi động: &lt; 1 phút, ngay khi mô-đun được khởi động, nó đạt độ chính xác ISO</p><p>- Nhịp thở: 0 – 120 nhịp/ phút</p><p>- Độ chính xác RR:&nbsp;</p><p>±2rpm (0-70rpm)</p><p>±5rpm ( &gt;70rpm)</p><p>- Thời gian đáp ứng: &lt; 240 msec (10% đến 90%)</p><p>- Thời gian trì hoãn: &lt; 2 giây (Độ dài đường mẫu: 7 inch, đường kính trong: 0.055 inch, lưu lượng khí mẫu: 150ml/ phút)</p><p>IBP:</p><p>- Kênh đo áp lực: ART, PA, CVP, LAP, ICP, RAP, P1, P2</p><p>- Độ chính xác IBP: 0 ~100mmHg; ±4mmHg</p><p>- Độ chính xác xung: ±1% hoặc ±1bpm, tùy giá trị nào lớn hơn</p><p>- Đầu chuyển đổi áp lực: độ nhạy 5µV/V/ mmHg</p><p>- Dải đo trở kháng: 300~3000 Ω</p><p>Theo dõi độ mê sâu/ BIS:</p><p>- Chỉ số mê sâu (BIS): 0 – 100</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-05-04 | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-06-08
3815 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Máy vệ sinh tủy răng EQ-S (Gray) | Máy vệ sinh tủy răng EQ-S | Meta Biomed Co. LTD | Hàn Quốc | Meta Biomed Co. LTD | Hàn Quốc |  | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng |  | Nhóm 6 |  |  | 9975000 | t | Bộ | true | 2021-05-21 | 2021-12-31 | <p>Bơm rửa hiệu quả và an toàn hơn.</p> | <p>Kích thước : W24*H25*L183</p> |  | <p>Trọng lượng : 43g</p><p>Pin: 1.5V</p><p>Thời gian hoạt động : 9 giờ liên tục</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-05-21 | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng | 2021-06-22
3816 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Ghế tập cơ đùi sắt | PN03SL | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 11880000 | t | Bộ | true | 2021-06-25 | 2022-12-31 | <p>Ghế tập cơ đùi sắt&nbsp;</p> | <p>- Khung sắt sơn tĩnh điện, cây đá tạ inox , chỗ ngồi mouse bọc simily</p><p>-Khối lượng: 39 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT : 106x114x102cm (+/- sai số 5%) ,chỗ ngồi :45 x 60cm</p><p>- Chỗ ngồi mousse bọc simily,+12kg tạ thẻ gang ,cây đá tạ Inox</p> |  | <p> <strong>Thông số kỹ thuật chính:</strong></p><p> <strong>&nbsp;</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện bền màu, hạn chế trầy xướt, chỗ ngồi và tựa lưng mousse bọc simily</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước 106x114x102cm (+/- sai số 5%)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỗ ngồi: 45x60cm (+/- sai số 5%)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đĩa xoay với núm vặn điều chỉnh phạm vi tầm vận động.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cục gù thay đổi vị trí để phù hợp với độ dài chi dưới.</p><p> </p><p>Tập mạnh nhóm cơ vùng đùi trước và vùng đùi sau. Ngoài ra khi quay 2 thanh đá chân hướng lên trên, người bệnh cũng có thể tập mạnh nhóm cơ ở tay Tuỳ theo sức cơ, người bệnh có thể tăng dần trọng lượng tạ cho phù hợp.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-25 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-25
3817 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang tổng quát | Hệ thống chụp X-Quang kỹ thuật số ( Kèm 2 tấm thu nhận ảnh X-Quang kĩ thuật số) | Accuray D6 + 2x FXRD-1717NAW | DK Medical Systems Co., Ltd | Hàn Quốc | DK Medical Systems Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 3950000000 | t | Bộ | true | 2021-06-30 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG CHỤP X-QUANG KỸ THUẬT SỐ</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model:<strong> ACCURAY D6 + ELTOR (FXRD-1717NAW)</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Hãng sản xuất: <strong>DK Medical</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Nước sản xuất:<strong> Hàn Quốc</strong></p> | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Máy phát: 01 Cái</p><p><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><span style="color: black;">Bóng X-Quang: 01 Cái</span></p><p><strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Giá đỡ bóng: 01 Cái</p><p><strong>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Giá chụp phổi: 01 Cái</p><p><strong>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Bàn chụp nằm: 01 Cái</p><p><strong>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Bộ chuẩn trực: 01 Cái</p><p><strong>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Tấm nhận ảnh kỹ thuật số DR: 02 Bộ</p><p><strong>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Phần mềm sử lý hình ảnh: 01 Bộ</p><p><strong>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Bộ lưu điện dùng cho trạm sử lý hình ảnh: 01 Cái</p><p><strong>10.&nbsp;</strong>Máy in phim: 01 Cái</p><p><strong>11.&nbsp;</strong>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-06-30 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM | 2021-06-30
3818 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Ống nội khí quản EasySeal có bóng, có cổng hút dịch Lumen | NCS-713-65, NCS-713-66, NCS-713-67, NCS-713-68, NCS-713-69, NCS-713-70, NCS-713-71, NCS-713-72, NCS-713-73, NCS-713-74, NCS-713-95, NCS-713-96, NCS-713-97, NCS-713-98, NCS-713-99, NCS-713-100, NCS-713-101, NCS-713-102, NCS-713-103, NCS-713-104 | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd | Đài Loan | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 173000 | f | Cái | false | 2021-06-18 | 2021-12-31 | <p>Chất liệu nhựa mềm, dễ uốn cong, có đầu hút Lumen bên trong và cổng rút dịch ra để hút chất dịch ở vùng dưới thanh môn bên trên bóng chèn để giảm nguy cơ VAP (Viêm phổi liên quan đến máy thở). Co nối màu vàng với mũ chụp màu xanh của đầu hút Lumen giúp phân biệt với ống bơm áp suất và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, CFS</p> | <p>Chất liệu nhựa mềm, dễ uốn cong, có đầu hút Lumen bên trong và cổng rút dịch ra để hút chất dịch ở vùng dưới thanh môn bên trên bóng chèn để giảm nguy cơ VAP (Viêm phổi liên quan đến máy thở). Co nối màu vàng với mũ chụp màu xanh của đầu hút Lumen giúp phân biệt với ống bơm áp suất và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, CFS</p> |  | <p>Chất liệu nhựa mềm, dễ uốn cong, có đầu hút Lumen bên trong và cổng rút dịch ra để hút chất dịch ở vùng dưới thanh môn bên trên bóng chèn để giảm nguy cơ VAP (Viêm phổi liên quan đến máy thở). Co nối màu vàng với mũ chụp màu xanh của đầu hút Lumen giúp phân biệt với ống bơm áp suất và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.</p><p>Tiêu chuẩn: ISO, CFS</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-18 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA | 2021-06-19
3819 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 250 lít, 1 cửa, ruột tròn | HA-250DR | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 950000000 | t | Cái | true | 2021-05-21 | 2021-12-31 | <p>Ứng dụng:&nbsp;</p><p>Thiêt bị tiệt trùng bằng hơi nước được thiết kế và sản xuất nhằm mục đích tiệt trùng cho:</p><ul><li>Dụng cụ y tế, dụng cụ phẫu thuật, vật tư y tế, đồ tiêu hao y tế…&nbsp;</li><li>Quần áo, mũ, găng tay, khẩu trang, vv… cho bác sỹ, nhân viên y tế, bệnh nhân……</li><li>Dụng cụ, vật tư xét nghiệm, thí nghiệm…</li><li>Chất lỏng trong y tế, xét nghiệm, thí nghiệm…</li></ul><p>ở cả hai dạng đóng gói và không đóng gói.&nbsp;</p> | <p>- Máy chính: 01 cái</p> <p>- Phụ kiện tiêu chuẩn:</p> <p>+ Xe đẩy bên ngoài, chế&nbsp; tạo bằng thép không gỉ SUS 304: 01 cái</p> <p>+ Giá đựng vật hấp di chuyển được, chế&nbsp; tạo bằng thép không gỉ SUS 304: 01 cái</p> <p>+ Dây cáp nguồn: 01 cái</p> <p>+ Dây nối đất: 01 cái</p> <p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 quyển</p> |  | <p>- Dung tích: 250 lít</p> <p>- Điều khiển bằng vi xử lý thông qua màn hình LCD</p> <p>- Sấy khô vật hấp bằng máy hút chân không</p> <p>- Có khả năng cấp nước tự động</p> <p>- Có hệ thống khóa an toàn, chức năng bảo vệ an toàn cho nhiệt độ, áp suất, cảm biến, tín hiệu điều khiển, mực nước, dòng điện</p> <p>- Có 5 chương trình cài đặt sẵn, 1 chương trình cho người sử dụng tự cài đặt, 1 chương trình làm ấm máy và 2 chương trình kiểm tra</p> <p>- Dải hấp tiệt trùng:&nbsp;0,5 ÷ 2,3 kg/cm2 (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng)</p> <p>- Dải cài đặt thời gian tiệt trùng: 0÷180 phút (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng)</p> <p>- Cải cài đặt thời gian sấy khô:&nbsp;0÷180 phút (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng)</p> <p>- Nguồn điện: 3 pha 380VAC/50 Hz cho máy hút chân không &amp; buồng sinh hơi; 220VAC±10%/50 Hz cho các thiết bị khác trong máy chính.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-05-21 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-05-21
3820 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy là ga công nghiệp | Máy là ga công nghiệp | Máy là ga công nghiệp | IC43320 | Electrolux Professional | Pháp | Electrolux Professional | Pháp | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TMC Việt Nam | Pháp | Nhóm null |  |  | 700000000 | f | Chiếc | true | 2021-07-05 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">MÁY LÀ PHẲNG CÔNG NGHIỆP ≥ 2000 mm</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Ký mã hiệu: </span>IC43320</p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Hãng sản xuất: Electrolux Professional / Thụy Điển</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Xuất xứ: Pháp</span></p> | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Máy chính: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></p> |  | <p>-&nbsp;Chiều dài quả lô là: 2065mm.</p><p>- Đường kính quả lô: 325 mm.</p><p>- Tốc độ là : 0.5-5.5 m/phút.</p><p>- Công suất là : 24.5 kg/h</p><p>- Độ ồn : 65 dB</p><p>- Nguồn điện : 380-415 V/ 3 pha</p><p>- Tỏa nhiệt tối đa : 2%</p><p>- Lượng khí thoát tối đa :515m3/h</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TMC Việt Nam | 2021-07-05 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TMC Việt Nam | 2021-07-05
3821 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | Polaris 200 mobile | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 370000000 | t | Chiếc | false | 2021-05-18 | 2022-05-18 | <p class="ql-align-justify"><strong>01 choá đèn Polaris 200</strong></p><p class="ql-align-justify">- Mỗi đèn LED được trang bị hệ thống kính phản xạ riêng biệt. Cột ánh sáng đồng nhất cho chóa đèn cung cấp trường nhìn cho các ca phẫu thuật với đường viền rõ nét, màu sắc tự nhiên và bóng mờ được kiểm soát hoàn toàn</p><p class="ql-align-justify">- Thiết kế nhỏ gọn, dễ vận hành: Thiết kế tròn cổ điển bao gồm các tay cầm tích hợp cho nhân viên chưa vô trùng và bảng điều khiển cảm ứng để dễ xử lý và vận hành. Mỗi nút trong số bốn nút điều khiển được đánh dấu rõ ràng sẽ thực hiện một chức năng riêng.&nbsp;</p> | <p class="ql-align-justify">-Chóa đèn:&nbsp;01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Tay cầm khử trùng được: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Khối nguồn chính cho đèn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">Đầu đèn: với 66 bóng LED (11 cụm đèn)</p><p class="ql-align-justify">- Đường kính đầu đèn: khoảng 620 mm</p><p class="ql-align-justify">- Cường độ chiếu sáng trung tâm Ec: 160000 Lux</p><p class="ql-align-justify">-Điều chỉnh độ cao: 400mm</p><p class="ql-align-justify">- Chiều cao làm việc: 2175mm</p><p class="ql-align-justify">-Trọng lượng: 130kg</p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ màu: 4400 K/ 5000 K/ 5600 K* (*Đèn được sản xuất với nhiệt độ màu mong muốn)</p><p class="ql-align-justify">- Chỉ số tạo màu Ra: 95</p><p class="ql-align-justify">- Chỉ số tái tạo màu (đỏ) R9: 93</p><p class="ql-align-justify">- Ánh sáng trung tâm Ee: 560 W/m2 ± 50 W/m2</p><p class="ql-align-justify">- Tỷ lệ Ee / Ec: 3,5 mW/m2 x Lux (± 0,5 mW/m2 x Lux)</p><p class="ql-align-justify">- Điều chỉnh cường độ chiếu sáng: 40000 đến 160000 Lux</p><p class="ql-align-justify">- Khả năng thay thế bóng LED: có khả năng thay thế</p><p class="ql-align-justify">- Tuổi thọ đèn LED**: xấp xỉ 50000 giờ (** Tất cả các đèn LED đều mất 20% cường độ của chúng trong thời gian này)</p><p class="ql-align-justify">- Chế độ ánh sáng cho phẫu thuật nội soi (Cường độ sáng cực đại tại khoảng cách 1 mét) là 300 Lux</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-18 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-06-08
3822 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng 250 lít, 1 cửa. ruột vuông | HA-250DR | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế Hasaky | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1050000000 | t | Cái | true | 2021-05-21 | 2021-12-31 | <p>Ứng dụng:&nbsp;</p><p>Thiêt bị tiệt trùng bằng hơi nước được thiết kế và sản xuất nhằm mục đích tiệt trùng cho:</p><ul><li>Dụng cụ y tế, dụng cụ phẫu thuật, vật tư y tế, đồ tiêu hao y tế…&nbsp;</li><li>Quần áo, mũ, găng tay, khẩu trang, vv… cho bác sỹ, nhân viên y tế, bệnh nhân……</li><li>Dụng cụ, vật tư xét nghiệm, thí nghiệm…</li><li>Chất lỏng trong y tế, xét nghiệm, thí nghiệm…</li></ul><p>ở cả hai dạng đóng gói và không đóng gói.&nbsp;</p> | <p>- Máy chính: 01 cái</p> <p>- Phụ kiện tiêu chuẩn:</p> <p>+ Xe đẩy bên ngoài, chế&nbsp; tạo bằng thép không gỉ SUS 304: 01 cái</p> <p>+ Giá đựng vật hấp di chuyển được, chế&nbsp; tạo bằng thép không gỉ SUS 304: 01 cái</p> <p>+ Dây cáp nguồn: 01 cái</p> <p>+ Dây nối đất: 01 cái</p> <p>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 quyển</p> |  | <p>- Dung tích: 250 lít</p> <p>- Điều khiển bằng vi xử lý thông qua màn hình LCD</p> <p>- Sấy khô vật hấp bằng máy hút chân không</p> <p>- Có khả năng cấp nước tự động</p> <p>- Có hệ thống khóa an toàn, chức năng bảo vệ an toàn cho nhiệt độ, áp suất, cảm biến, tín hiệu điều khiển, mực nước, dòng điện</p> <p>- Có 5 chương trình cài đặt sẵn, 1 chương trình cho người sử dụng tự cài đặt, 1 chương trình làm ấm máy và 2 chương trình kiểm tra</p> <p>- Dải hấp tiệt trùng:&nbsp;0,5 ÷ 2,3 kg/cm2 (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng)</p> <p>- Dải cài đặt thời gian tiệt trùng: 0÷180 phút (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng)</p> <p>- Cải cài đặt thời gian sấy khô:&nbsp;0÷180 phút (có thể mở rộng theo nhu cầu sử dụng)</p> <p>- Nguồn điện: 3 pha 380VAC/50 Hz cho máy hút chân không &amp; buồng sinh hơi; 220VAC±10%/50 Hz cho các thiết bị khác trong máy chính.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-05-21 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH | 2021-05-21
3823 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy Xét nghiệm Sinh Hóa Tự Động 240 XN/Giờ | KENZA 450 TX | Biolabo SAS/Pháp | Pháp | Biolabo SAS/Pháp | Pháp | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1320000000 | t | Bộ | true | 2021-03-12 | 2021-12-31 | <p><strong>KENZA 450 TX </strong>là máy phân tích sinh hóa tự động , máy đo định lượng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy.</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2020-11-11 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ SUNMED | 2021-03-12
3824 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CHI | BDC phẫu thuật chi | Tontarra Medizintechnik GmbH | Đức | Tontarra Medizintechnik GmbH | Đức |  | Công ty TNHH phân phối VM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 650000000 | t | Bộ | true | 2021-05-31 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-05-31 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-05-31
3825 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | BỘ DỤNG CỤ TIỂU PHẪU | BDC tiểu phẫu | Tontarra Medizintechnik GmbH | Đức | Tontarra Medizintechnik GmbH | Đức |  | Công ty TNHH phân phối VM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 85000000 | t | Bộ | true | 2021-05-31 | 2021-12-31 | <p>..</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-05-31 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-05-31
3826 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính loup phẫu thuật 2113-P-2004 | 2113-P-2004 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 34000000 | t | Cái | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Kính loup phẫu thuật 2113-P-2004 (độ phóng đại 3.5x, khoảng cách làm việc 34cm)</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">XL Advantage loupes, 3.5x @ 34cm, padded case, caps, flip lever and lens cloth</span></p> | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Kính loup phẫu thuật 2113-P-2004 (độ phóng đại 3.5x, khoảng cách làm việc 34cm)</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">XL Advantage loupes, 3.5x @ 34cm, padded case, caps, flip lever and lens cloth</span></p> |  | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Kính loup phẫu thuật 2113-P-2004 (độ phóng đại 3.5x, khoảng cách làm việc 34cm)</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">XL Advantage loupes, 3.5x @ 34cm, padded case, caps, flip lever and lens cloth</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-30 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-30
3827 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | BỘ DỤNG CỤ MỔ MỞ KHÍ QUẢN | BDC Mở khí quản | Tontarra Medizintechnik GmbH | Đức | Tontarra Medizintechnik GmbH | Đức |  | Công ty TNHH phân phối VM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 65000000 | t | Bộ | true | 2021-05-31 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-05-31 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-05-31
3828 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | BỘ DỤNG CỤ THAY BĂNG | BDC thay băng | Tontarra Medizintechnik GmbH | Đức | Tontarra Medizintechnik GmbH | Đức |  | Công ty TNHH phân phối VM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 35000000 | t | Bộ | true | 2021-05-31 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-05-31 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-05-31
3829 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Ghế tập cơ đùi cho trẻ khuyết tật vận động (sắt) | PN03SN | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 11088000 | t | Bộ | true | 2021-06-25 | 2022-12-31 | <p>Ghế tập cơ đùi cho trẻ khuyết tật vận động (sắt)&nbsp;</p> | <p>- Khung sắt sơn tĩnh điện,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Chỗ ngồi mousse bọc simily,+12kg tạ thẻ gang ,cây đá tạ Inox</p><p>- Khối lượng:25 kg .</p> |  | <p> <strong>Thông số kỹ thuật chính:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện bền màu, hạn chế trầy xướt, chỗ ngồi và tựa lưng mousse bọc simily</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng:25 kg .</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KT:108x103x88cm ; chỗ ngồi:55x37 cm</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tập mạnh nhóm cơ đùi ( cơ 3,4 đầu đùi)&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đĩa xoay với núm vặn điều chỉnh phạm vi tầm vận động.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cục gù thay đổi vị trí để phù hợp với độ dài chi dưới.</p><p> </p><p>Tập mạnh nhóm cơ vùng đùi trước và vùng đùi sau. Ngoài ra khi quay 2 thanh đá chân hướng lên trên, người bệnh cũng có thể tập mạnh nhóm cơ ở tay Tuỳ theo sức cơ, người bệnh có thể tăng dần trọng lượng tạ cho phù hợp.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-25 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-25
3830 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Ghế nha khoa | INTEGO PRO | Sirona Dental Systems GmbH | Đức | Sirona Dental Systems GmbH | Đức |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2119030721 | t | Chiếc | false | 2021-03-05 | 2021-06-30 | <p><strong>GHẾ NHA KHOA</strong></p><p>Model: INTEGO PRO</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-11-04 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-03-05
3831 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Ống nội soi tá tràng nghiêng | TJF-Q180V | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Anh Khoa | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1460000000 | t | Ống | true | 2021-05-21 | 2021-12-31 | <p>ống nội soi tá tràng nghiêng</p><p>Hướng quan sát: cửa sổ bên nghiêng 5 độ</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Anh Khoa | 2021-05-21 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Anh Khoa | 2021-05-21
3832 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy khoan đa năng | Máy khoan xương BJ1403B | BJ1403B | Shanghai Bojin Medical Instrument Co., Ltd | Trung Quốc | Shanghai Bojin Medical Instrument Co., Ltd | Trung Quốc |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 50000000 | t | Bộ | true | 2021-01-15 | 2025-01-15 | <p><strong style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">BJ1403B Canulate drill</strong></p><p><strong style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">&nbsp;</strong></p><p><strong style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">Application:</strong></p><p><span style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">Holds K-wires or be used in intramedullary interlocking nail surgery or arthroscopic surgery</span></p><p><span style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">With the perfect shape of ergonomic design, whole unit is autoclavable, motor is imported, low noise, high speed, high proper alignment, long service life. The machine is warranty for 1 year.</span></p><p><span style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">Can connect various flexible reamer,reaming changing during the process of surgery is convenient and quick.</span></p> | <p><strong style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">Standard Configuration:</strong></p><p><span style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">1. One handpiece</span></p><p><span style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">2. One battery</span></p><p><span style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">3. One charger</span></p><p><span style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">4. One chuck</span></p><p><span style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">5. One Aseptic battery transfer ring</span></p><p><span style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">6. One Operating manual</span></p><p><span style="background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(81, 81, 81);">7. One Guarantee Card</span></p> |  | <p><strong style="color: rgb(81, 81, 81); background-color: rgb(245, 245, 245);">Specification:</strong></p><p>Output power85wSpeed(r.p.m)&nbsp;0-630Oscillations (osc/min)/Torque(Nm)3.3Operation(V) voltage9.6Sterilization135°CSwings (°)&nbsp;/Noise(db)≤40</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | 2021-01-15 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | 2021-01-29
3833 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy sấy tiêu bản | Bàn sấy tiêu bản | SD2800 | Histo-Line Laboratories Srl. | Italy | Histo-Line Laboratories Srl. | Italy | ["2021"] | Công ty TNHH Phát triển Công nghệ An Đô |  | Nhóm 3 |  |  | 48000000 | t | Cái | true | 2021-06-19 | 2023-06-19 | <p><strong>Bàn sấy tiêu bản</strong></p><p><em>Model: SD2800</em></p><p><em>Hãng sản xuất: Histoline – Italia</em></p><p><em>Xuất xứ: Italia</em></p><p><em>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, CE IVD</em></p> | <p>Máy chính</p><p>Dây nguồn</p><p>HDSD</p> |  | <p>Bàn sấy SD 2800 là một tấm được làm nóng để làm khô các thanh trượt mô học.</p><p>Lớp phủ Teflon cho phép làm sạch dễ dàng.</p><p>SD 2800 được cung cấp với một bảng điều khiển để đặt và theo dõi nhiệt độ của</p><p> bề mặt làm ấm và được trang bị bảo vệ quá nhiệt.</p><p>Nhiệt độ của bề mặt bàn sấy được giữ không đổi nhờ bộ vi xử lý bên trong.</p><p>Sau khi tắt thiết bị, hoặc nếu có sự mất đột ngột của nguồn điện, sau khi khởi động lại máy thì nhiệt độ hiển thị của lần cuối cùng sẽ được gọi lại</p><p>Bề mặt làm việc được làm bằng nhôm để tăng độ ổn định nhiệt độ cho bàn sấy và điều khiển được nhiệt độ chính xác như mong muốn</p><p>Cấu tạo: Bàn được thiết kế bằng thép sơn tĩnh điện màu trắng với bề mặt bàn sấy làm việc màu đen giupsnhinf thấy rõ ràng tiêu bản.&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Phát triển Công nghệ An Đô | 2021-06-19 | Công ty TNHH Phát triển Công nghệ An Đô | 2021-06-19
3834 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút liên tục áp lực thấp chạy điện | Máy hút áp lực âm Curasys | Curasys | DW Medipharm Co., Ltd. | Hàn Quốc | DW Medipharm Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 158760000 | t | Chiếc | false | 2020-11-05 | 2021-12-31 | <p>Máy hút dịch áp lực âm Curasys dùng để điều trị các vết thương bằng phương pháp hút áp lực âm. Dùng cho các chấn thương, vết thương cấp tính, vết thương&nbsp;mãn tính, vết thương không đóng sau phẫu thuật, bỏng độ 2, các vết loét (do tiểu đường, hoặc loét do tỳ đè) say vạt da, ghép da, và đóng đường rạch phẫu thuật</p> | <p>BAo gồm 1 máy hút áp lực âm Curasys, Bảo hành 1 năm</p> <p>&nbsp;</p> |  | <p>- Máy nặng &lt;1,8kg,&nbsp;</p> <p>-Bình chứa dịch dùng một lần (sử dụng một lần duy nhất)<br /> -Bộ lọc kháng khuẩn: Dùng một lần (sử dụng một lần duy nhất)<br /> -Nguồn vào: 100 ~240 VAC, 50~60 Hz, 1.5a<br /> -Nguồn ra: 12 VDC (4.2 A)<br /> -Nguồn điện tiêu thụ: Tối đa 100VA<br /> -Mức độ bảo vệ: Cấp II, Loại B<br /> -Nhiệt độ vận hành: +10ºC ~ +40ºC<br /> -Độ ẩm vận hành: 30%RH ~ 75%RH</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) | 2020-11-05 | Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) | 2021-03-24
3835 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Bình chứa Nito lỏng trữ mẫu kèm giá để mẫu | Thiết bị bảo quản mẫu bằng khí hóa lỏng | 7405 | Thermo Fisher Scientific Inc. | Mỹ | Thermo Fisher Scientific Pte. Ltd (a part of Thermo Fisher Scientific Inc) | Singapore | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1650000000 | t | Chiếc | true | 2021-07-05 | 2021-12-31 | <p>- Thiết bị bảo quản mô, tế bào dài hạn trong Nitơ lỏng </p><p>- Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify">- Bình cấp Nitơ lỏng 240 lít: 02 cái</p><p class="ql-align-justify">- Giá đỡ hộp đựng mẫu (loại 2ml): 10 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bộ sàn để lắp giá chứa mẫu: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bộ tách pha lỏng/ khí: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Giá đỡ hộp đựng túi máu: 10 cái </p><p class="ql-align-justify">- Bộ máy vi tính và máy in: 01 bộ </p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Bộ điều khiển: vi xử lý</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Thiết kế: 02 màn hình riêng biệt, 1 trên nắp tủ và 1 màn hình trên thân tủ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Màn hình chính LED 4 số hiển thị số nhiệt độ tủ và cảnh báo</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Màn hình riêng biệt 24 cột đèn LED hiển thị liên tục mức nitơ lỏng thực tế trong tủ và điểm cài đặt mức Cao/Thấp.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Có chế độ nạp Nitơ tự động từ bình cấp và chế độ xả đông tự động.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Nhiệt độ bảo quản thấp nhất: -196 độ C</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Dung tích tủ: 340 lít</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Khả năng chứa mẫu: khoảng 22.000 lọ bảo quản lạnh (loại 2ml) hoặc 740 túi máu loại 50ml </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Thời gian lưu Nitơ trong bình ở trạng thái tĩnh: 42 ngày</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tỷ lệ suy giảm Nitơ: khoảng 8 lít / ngày </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Mẫu được bảo quản ở dạng Nitơ pha lỏng hoặc pha hơi</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Cài đặt được mức Nitơ pha lỏng và mức Nitơ pha hơi:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Mức Nitơ pha lỏng cài đặt được: từ &nbsp;3 cm đến 60 cm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Mức Nitơ pha hơi cài đặt được: từ &nbsp;6 cm đến 15 cm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hệ thống báo động: bằng âm thanh và đèn</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">+ Kích thước máy: 1.041 x 876 x 1.054 mm</span></p><p><span style="color: black;">+ Trọng lượng: 249.0 kg</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-07-05
3836 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy tán sỏi | Máy tán sỏi tiết niệu | Máy tán sỏi nội soi siêu âm | SPL-SR | GYRUS ACMI, INC | Mỹ | GYRUS ACMI, INC | Mỹ | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Anh Khoa | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1532000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-26 | 2021-12-31 | <p>Máy tán sỏi nội soi siêu âm</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Anh Khoa | 2021-02-26 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Anh Khoa | 2021-05-21
3837 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Hệ thống máy phân tích huyết học, nhuộm lam và chụp ảnh tự động | Automated Hematology Analyzer XN series (XN-1500) + DI 60 | Sysmex Corporation | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 12746737342 | t | Hệ thống | true | 2021-06-08 | 2021-10-31 | <p> XN-1500 là một tùy chọn bổ sung vào cấu hình linh hoạt của dòng máy XN, dòng máy XN-1500 mang lại các lợi ích mở rộng cho giải pháp tích hợp của Sysmex trong phạm vi một diện tích nhỏ hơn. XN-1500 là giải pháp cộng hưởng độc đáo, bao gồm cả máy phân tích huyết học và kéo lam. Phân tích mẫu và kéo lam tự động giúp cải thiện quy trình phân tích huyết học trong phòng xét nghiệm.</p><p> DI60 có thể kết nối với hệ thống Sysmex XN cung cấp giải pháp huyết học tích hợp đầy đủ tính năng đáp ứng nhu cầu của phòng xét nghiệm. Mỗi cấu hình có thể tự động hóa phân tích mẫu, kéo lam, nhuộm và tiền phân loại tính năng tế bào. DI-60, tích hợp với hệ thống máy phân tích huyết học tự động XN, cho phép sàng lọc nhanh những mẫu bất thường, rút ngắn thời gian xác nhận kết quả</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-06-08 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-06-08
3838 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi thanh quản | Máy soi thanh quản có camera | ClearVue | Infinium Medical Inc. | Mỹ | Infinium Medical Inc. | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại công nghệ Nam Việt | Mỹ | Nhóm null |  |  | 130000000 | t | Bộ | true | 2021-07-10 | 2022-07-10 | <p><strong>Máy soi thanh quản có Camera(có Lưỡi dao tái sử dụng và lưỡi dao dùng 1 lần)</strong></p><p><strong>Model : ClearVue</strong></p><p><strong>Hãng sx : Infinium</strong></p><p><strong>Xuất xứ : Mỹ</strong></p> | <p><strong style="color: black;">C</strong><strong>ấu hình tiêu chuẩn :</strong></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi dao nhi khoa số 2 </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi dao người trung bình số 3 </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi dao người lớn 4 </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;</span></p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình 3.5 Inch</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống kính chống sương mù</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.0 Mega Pixel Camera</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng gọn nhẹ 350g</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc lại được</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian làm việc ≥ 200 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sức chứa pin : 3200mAh</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại công nghệ Nam Việt | 2021-07-10 | Công ty TNHH Thương mại công nghệ Nam Việt | 2021-07-10
3839 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo khúc xạ | Auto Ref Keratometer | AARK-1M | Appasamy Associates | Ấn Độ | Appasamy Associates | Ấn Độ |  | Công Ty TNHH TATAVN | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 135000000000 | t | Chiếc | false | 2021-01-05 | 2021-12-31 | <p>Máy đo khúc xạ, độ cong giác mạc tự động</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH TATAVN | 2021-01-05 | Công Ty TNHH TATAVN | 2021-01-05
3840 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo lưu huyết não | Máy đo lưu huyết não | Máy siêu âm xuyên sọ | DolphinIQ | Viasonix Ltd | Israel | Viasonix Ltd | Israel | ["2021"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | Israel | Nhóm 3 |  |  | 1800000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-04 | 2023-05-04 | <p>Máy siêu âm xuyên sọ dùng trong chẩn đoán, thăm dò lưu lượng mạch máu não</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2021-05-04 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2021-07-02
3841 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy X quang di động kỹ thuật số | Easyslide 30 DR | SMAM S.R.L | Italy | SMAM S.R.L | Italy |  | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc |  | Nhóm 3 |  |  | 4000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p align="center"><b>MÁY </b><b>CHỤP </b><b>X-QUANG DI ĐỘNG K</b><b>Ỹ THUẬT SỐ</b></p> <p align="center"><b>&nbsp;</b></p> <p>Model: Easyslide 30 DR</p> <p>Hãng sản xuất: SMAM S.R.L</p> <p>Nước sản xuất: Ý</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE</p> | <p><strong><em><u>Cấu hình máy bao gồm:</u></em></strong></p> <ul> <li>Máy chính dạng di động tích hợp: 01 bộ</li> <li>Tủ phát tia cao tần tích hợp công suất 32kW, dòng chụp 400mA: 01 bộ</li> <li>Màn hình cảm ứng 19 inch điều khiển thông số chụp và xử lý hình ảnh: 01 cái</li> <li>Tấm nhận ảnh X-quang KTS DR 14x17 loại không dây: 01 bộ</li> <li>Bộ gom chỉnh&nbsp; tia: 01 bộ</li> <li>Bóng chụp X-quang: 01 bộ</li> <li>Pin sạc dự phòng cho tấm nhận ảnh X-quang KTS: 02 cái</li> <li>Bộ sạc pin: 01 bộ</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-12 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-12
3842 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy X quang di động | Roller 15 | SMAM S.R.L | Italy | SMAM S.R.L | Italy |  | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | Italy | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p align="center"><strong>MÁY X-QUANG DI ĐỘNG </strong></p> <ul> <li>Model: Roller 15</li> <li>Hãng sản xuất: SMAM S.R.L</li> <li>Nước sản xuất : Ý</li> <li>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE</li> </ul> | <p><strong><em><u>Cấu hình chuẩn bao gồm:</u></em></strong></p> <ul> <li>01 Tủ điều khiển cao tần tích hợp</li> <li>01 Hệ thống cột bóng di động tích hợp</li> <li>01 Bóng đèn chụp X-Quang</li> <li>01 Bộ gom chỉnh tia</li> <li>01 Cặp cáp cao thế</li> <li>01 Nút bấm phát tia</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-12 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại An Phúc | 2020-11-12
3843 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện não | Máy điện não | Máy điện não giấc ngủ (Đa ký giấc ngủ) | SomniPro | Deymed Diagnostic s.r.o | Séc | Deymed Diagnostic s.r.o | Séc | ["2021"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo |  | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Hệ thống | false | 2021-06-19 | 2023-06-19 | <p>Máy điện não giấc ngủ - SomniPro dùng để chẩn đoán và theo dõi điện não trong rối loạn giấc ngủ</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2021-06-19 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2021-06-19
3844 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Ống kính soi phẫu thuật niệu quản | WA29042B | Olympus Winter & Ibe GmbH | Đức | Olympus Winter & Ibe GmbH | Đức | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | Đức | Nhóm 3 |  |  | 382000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-21 | 2021-09-21 | <p>Ống soi niệu quản, hướng nhìn 7°, đường kính 8.6/9.8 Fr, chiều dài 430 mm, đường kính kênh dụng cụ 6.4 Fr. </p> | <p>Ống soi niệu quản, hướng nhìn 7°, đường kính 8.6/9.8 Fr, chiều dài 430 mm, đường kính kênh dụng cụ 6.4 Fr. </p> |  | <p>Ống soi niệu quản, hướng nhìn 7°, đường kính 8.6/9.8 Fr, chiều dài 430 mm, đường kính kênh dụng cụ 6.4 Fr. </p> | <p>Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao.</p><p>Áp dụng bảo hành cho các lỗi của nhà sản xuất</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | 2021-05-21 | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | 2021-05-21
3845 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính loup phẫu thuật 2113-P-2005 | 2113-P-2005 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 34000000 | t | Cái | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p>Kính loup phẫu thuật 2113-P-2005 (độ phóng đại 3.5x, khoảng cách làm việc 42cm)</p><p>XL Advantage loupes, 3.5x @ 42cm, padded case, caps, flip lever and lens cloth</p> | <p>Kính loup phẫu thuật 2113-P-2005 (độ phóng đại 3.5x, khoảng cách làm việc 42cm)</p><p>XL Advantage loupes, 3.5x @ 42cm, padded case, caps, flip lever and lens cloth</p> |  | <p>Kính loup phẫu thuật 2113-P-2005 (độ phóng đại 3.5x, khoảng cách làm việc 42cm)</p><p>XL Advantage loupes, 3.5x @ 42cm, padded case, caps, flip lever and lens cloth</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-30 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-30
3846 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | FB457R | B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd | Malaysia | B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 12695500 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey Atraumata, gập góc&nbsp;15°, ngàm có răng De Bakey, dài 240mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
3847 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích nước tiểu | AS300 (ANYSCAN 300) | Chungdo Pharm Co., Ltd. | Hàn Quốc | Chungdo Pharm Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC |  | Nhóm 6 |  |  | 29500000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-11-18 | <ul> <li>Model: AnyScan 300</li> <li>Hãng sản xuất: Chungdo – Hàn Quốc</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính: 1 cái</li> <li>Giấy in nhiệt: 1 cuộn</li> <li>Khay để que thử: 2 cái</li> <li>Bộ nguồn ngoài: 1 bộ</li> <li>Cáp USB, cáo RS-232C: 1 bộ</li> <li>Hộp que thử nước tiểu 11thông số: 1 hộp ( 100 test )</li> <li>Hộp test hiệu chuẩn: 1 hộp</li> <li>Tài liệu HDSD tiếng Anh, tiếng Việt</li> </ul> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2020-11-18 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 2020-11-18
3848 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện não | Máy điện não | Máy điện não đồ | TruScan | Deymed Diagnostic s.r.o | Séc | Deymed Diagnostic s.r.o | Séc | ["2020"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo |  | Nhóm 3 |  |  | 1800000000 | t | Bộ | false | 2020-12-25 | 2023-12-25 | <p>Máy điện não TruScan</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2020-12-25 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2020-12-25
3849 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống nội soi chụp mật tụy ngược dòng ERCP kèm bộ dụng cụ | CV-170 | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Anh Khoa | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3150000000 | t | Hệ thống | true | 2021-02-22 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống nội soi chụp mật tụy ngược dòng ERCP kèm bộ dụng cụ</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Anh Khoa | 2021-02-22 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Anh Khoa | 2021-05-21
3850 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Ghế tập 2 chân cho người khuyết tật vận động | PN04 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 11869000 | t | Bộ | true | 2021-06-25 | 2022-12-31 | <p>Ghế tập 2 chân cho người khuyết tật vận động</p> | <p>- Khung sắt sơn tĩnh điện</p><p>- Khối lượng: 25 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT :120x57x100 cm (+/- sai số 5%)</p> |  | <p> </p><p> <strong>Thông số kỹ thuật chính:</strong></p><p> </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước :120x57x100 cm (+/- sai số 5%)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung sắt sơn tỉnh điện</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước chỗ ngồi ngang 50 x sâu 45 cm x cao tựa lưng 40cm , bọc simily,</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tạ gang: 20kg</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thanh trượt tạ inox.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng: 25 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tập mạnh cơ 2 chân, tập cử động khớp hông, khớp gối, nhất là tập cử động điều hợp 2 chân</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường hoạt động:</p><p>+ Nhiệt độ môi trường hoạt động từ 10<sup>o</sup>C đến&nbsp;35<sup>o</sup>C</p><p>+ Độ ẩm môi trường hoạt động&nbsp;85%.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-25 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-25
3851 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ bẩy xương | OL157R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3275513 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Dụng cụ bẩy xương Cottle, cong, đầu nhọn, dài 195mm, đầu rộng 8mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3852 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | Polaris 100 mobile | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | false | 2021-05-19 | 2022-05-19 | <p class="ql-align-justify"><strong>01 choá đèn Polaris 100</strong></p><p class="ql-align-justify">- Mỗi đèn LED được trang bị hệ thống kính phản xạ riêng biệt. Cột ánh sáng đồng nhất cho chóa đèn cung cấp trường nhìn cho các ca phẫu thuật với đường viền rõ nét, màu sắc tự nhiên và bóng mờ được kiểm soát hoàn toàn</p><p class="ql-align-justify">- Thiết kế nhỏ gọn, dễ vận hành: Thiết kế tròn cổ điển bao gồm các tay cầm tích hợp cho nhân viên chưa vô trùng và bảng điều khiển cảm ứng để dễ xử lý và vận hành. Mỗi nút trong số bốn nút điều khiển được đánh dấu rõ ràng sẽ thực hiện một chức năng riêng.&nbsp;</p> | <p class="ql-align-justify">-Chóa đèn:&nbsp;01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Tay cầm khử trùng được: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Khối nguồn chính cho đèn: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">Đầu đèn: với 48 bóng LED (8 cụm đèn)</p><p class="ql-align-justify">- Đường kính đầu đèn: khoảng 620 mm</p><p class="ql-align-justify">- Cường độ chiếu sáng trung tâm Ec: 120000 Lux</p><p class="ql-align-justify">-Điều chỉnh độ cao: 400mm</p><p class="ql-align-justify">- Chiều cao làm việc: 2175mm</p><p class="ql-align-justify">-Trọng lượng: 130kg </p><p class="ql-align-justify">- Nhiệt độ màu: 4400 K/ 5000 K/ 5600 K* (*Đèn được sản xuất với nhiệt độ màu mong muốn)</p><p class="ql-align-justify">- Chỉ số tạo màu Ra: 95</p><p class="ql-align-justify">- Chỉ số tái tạo màu (đỏ) R9: 93</p><p class="ql-align-justify">- Ánh sáng trung tâm Ee: 560 W/m2 ± 50 W/m2</p><p class="ql-align-justify">- Tỷ lệ Ee / Ec: 3,5 mW/m2 x Lux (± 0,5 mW/m2 x Lux)</p><p class="ql-align-justify">- Điều chỉnh cường độ chiếu sáng: 40000 đến 120000 Lux</p><p class="ql-align-justify">- Khả năng thay thế bóng LED: có khả năng thay thế</p><p class="ql-align-justify">- Tuổi thọ đèn LED**: xấp xỉ 50000 giờ (** Tất cả các đèn LED đều mất 20% cường độ của chúng trong thời gian này)</p><p class="ql-align-justify">- Chế độ ánh sáng cho phẫu thuật nội soi (Cường độ sáng cực đại tại khoảng cách 1 mét) là 300 Lux</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-19 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-06-08
3853 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy X-quang xách tay dã chiến | SR-130 | Source-Ray Inc | Mỹ | Source-Ray Inc | Mỹ | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1800000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-21 | 2022-05-21 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Source-Ray, Inc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: SR-130</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất / Xuất xứ: Mỹ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: Năm 2021</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất lượng máy: Mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chứng chỉ chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, FDA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp sử dụng: 220V, 50Hz</p> | <p><strong>Máy X-quang xách tay dã chiến hoàn chỉnh bao gồm:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy Xquang xách tay đồng bộ: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung giá đỡ máy đồng bộ, loại xách tay, có bánh xe di chuyển (chịu được va chạm): 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grid lọc tia (loại 103 lpi, tỉ lệ khoảng 6:1): 01 cái</p><p><br></p> |  | <p><strong>1. Máy X-quang xách tay dã chiến:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Thiết kế: Kiểu phát tia cao tần cộng hưởng.</p><p class="ql-align-justify">- Bảng điều khiển: được gắn vào khung giá đỡ máy.</p><p class="ql-align-justify">- Công suất: 3 kW</p><p class="ql-align-justify">- Dải điện áp: Điều chỉnh được từ 40 - 100 kVp, mỗi bước điều chỉnh 1 kV</p><p class="ql-align-justify">- Lựa chọn dòng chụp: hai mức lựa chọn 15mA và 30 mA - kiểu mạch đóng</p><p class="ql-align-justify">- Dải mAs: Từ 0,15 tới 120 mAs </p><p class="ql-align-justify">- Dải thời gian chụp: Từ 0,01 - 4 giây </p><p class="ql-align-justify">- Bóng phát tia:</p><p class="ql-align-justify">+ Tiêu điểm: Cỡ 1,0 mm</p><p class="ql-align-justify">+ Trữ lượng nhiệt anode 45 kHU</p><p>+ Góc đích: 15°</p><p>- Bộ chuẩn trực:</p><p class="ql-align-justify">+ Định tâm: bằng đèn LED</p><p class="ql-align-justify">+ Đo khoảng cách từ nguồn tới ảnh: Bằng thước dây </p><p class="ql-align-justify">- Độ lọc tối thiểu: 4,3 mm Al </p><p class="ql-align-justify">- Thông số hiển thị: Hiển thị kỹ thuật số kVp, mAs, thời gian chụp, sẵn sàng chụp, mA và chỉ thị lỗi</p><p>- Điều khiển chụp: Bằng nút bấm kéo dài, có 2 vị trí.</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>2. Xe đẩy máy</strong></p><p class="ql-align-justify">- Kết cấu: bằng nhôm hợp kim, chịu được va chạm</p><p class="ql-align-justify">- Khoảng cách từ tâm tiêu điểm tới sàn tối đa: 198 cm </p><p class="ql-align-justify">- Khoảng cách từ tâm tiêu điểm tới sàn tối thiểu: 33 cm</p><p class="ql-align-justify">- Góc xoay của cánh tay đỡ bóng: 200°</p><p class="ql-align-justify">- Góc xoay của bóng 270°</p><p>- Trọng lượng của máy 45 kg</p><p><strong>&nbsp;</strong></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-05-21 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-05-21
3854 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung cho đường thở trên | PARI SINUS | PARI GmbH | Đức | PARI GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Đức | Nhóm null |  |  | 14700000 | t | Chiếc | true | 2020-12-18 | 2021-06-30 | <p>Máy xông khí dung PARI SINUS chuyên điều trị viêm xoang cấp tính và mãn tính (do dị ứng, virus, vi khuẩn), viêm mũi xoang kinh niên, viêm cuống phổi</p> | <p>Cấu hình gồm:</p><ul><li>Máy nén khí</li><li>Bộ lọc khuẩn</li><li>Hệ thống ống</li><li>Ống hít (mũi)</li><li>Núm chặn mũi</li></ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2020-12-18 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2020-12-18
3855 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính loup phẫu thuật 2113-P-2008 | 2113-P-2008 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 34000000 | t | Cái | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p>Kính loup phẫu thuật 2113-P-2008 (độ phóng đại 4.5x, khoảng cách làm việc 34cm)</p><p>XL Advantage loupes, 4.5x @ 34cm, padded case, caps, flip lever and lens cloth</p> | <p>Kính loup phẫu thuật 2113-P-2008 (độ phóng đại 4.5x, khoảng cách làm việc 34cm)</p><p>XL Advantage loupes, 4.5x @ 34cm, padded case, caps, flip lever and lens cloth</p> |  | <p>Kính loup phẫu thuật 2113-P-2008 (độ phóng đại 4.5x, khoảng cách làm việc 34cm)</p><p>XL Advantage loupes, 4.5x @ 34cm, padded case, caps, flip lever and lens cloth</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-30 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-30
3856 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống nội soi chụp mật tụy ngược dòng ERCP kèm bộ dụng cụ | CV-190 | Olympus Medical Systems Corp | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp | Nhật Bản | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Anh Khoa | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 4000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-02-22 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống nội soi chụp mật tụy ngược dòng ERCP kèm bộ dụng cụ</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Anh Khoa | 2021-02-22 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Anh Khoa | 2021-05-21
3857 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Tay cầm chữ T dùng vặn vít | LX202S | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 13318406 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Khoan tay hình chữ T, dài 100mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
3858 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính loup phẫu thuật 2113-P-2009 | 2113-P-2009 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 34000000 | t | Cái | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p>Kính loup phẫu thuật 2113-P-2009 (độ phóng đại 4.5x, khoảng cách làm việc 42cm)</p><p>XL Advantage loupes, 4.5x @ 42cm, padded case, caps, flip lever and lens cloth</p> | <p>Kính loup phẫu thuật 2113-P-2009 (độ phóng đại 4.5x, khoảng cách làm việc 42cm)</p><p>XL Advantage loupes, 4.5x @ 42cm, padded case, caps, flip lever and lens cloth</p> |  | <p>Kính loup phẫu thuật 2113-P-2009 (độ phóng đại 4.5x, khoảng cách làm việc 42cm)</p><p>XL Advantage loupes, 4.5x @ 42cm, padded case, caps, flip lever and lens cloth</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-30 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-30
3859 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu thuật | EA151R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 8627709 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp ruột Kocher, thẳng, lưỡi mềm và đàn hồi, dài 250mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp gắp Collin Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 195mm, ngàm rộng 21mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3860 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ thần kinh sọ não | Hệ thống khung cố định đầu kèm khung vén não | Mayfield/Budde Halo | Integra LifeSciences Corporation | Mỹ | Integra LifeSciences Corporation | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 1650000000 | t | Bộ | true | 2021-06-25 | 2022-06-25 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Năm sản xuất: Năm 2020 trở về sau, mới 100%</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng:&nbsp;ISO 13485 </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Điều kiện hoạt đông:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 30 độ C</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tối đa: 80%</span></p> |  |  |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Thiết bị được bảo hành 12 tháng kể từ khi nghiệm thu;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất: 6 tháng/ lần</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, có khả năng đáp ứng trong vòng: 48 giờ;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt.</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-06-25 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-06-25
3861 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Bình chứa Nito lỏng trữ mẫu kèm giá để mẫu | Thiết bị bảo quản mẫu bằng khí hóa lỏng | 7407 | Thermo Fisher Scientific Inc. | Mỹ | Thermo Fisher Scientific Pte. Ltd (a part of Thermo Fisher Scientific Inc) | Singapore | ["2021"] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 1990000000 | t | Chiếc | true | 2021-07-05 | 2021-12-31 | <p>- Thiết bị bảo quản mô, tế bào dài hạn trong Nitơ lỏng </p><p>- Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify">- Bình cấp Nitơ lỏng 240 lít: 02 cái</p><p class="ql-align-justify">- Giá đỡ hộp đựng mẫu (loại 2ml): 10 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bộ sàn để lắp giá chứa mẫu: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bộ tách pha lỏng/ khí: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Giá đỡ hộp đựng túi máu: 10 cái </p><p class="ql-align-justify">- Bộ máy vi tính và máy in: 01 bộ </p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Bộ điều khiển: vi xử lý</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Thiết kế: 02 màn hình riêng biệt, 1 trên nắp tủ và 1 màn hình trên thân tủ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Màn hình chính LED 4 số hiển thị số nhiệt độ tủ và cảnh báo</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Màn hình riêng biệt 24 cột đèn LED hiển thị liên tục mức nitơ lỏng thực tế trong tủ và điểm cài đặt mức Cao/Thấp.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Có chế độ nạp Nitơ tự động từ bình cấp và chế độ xả đông tự động.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Nhiệt độ bảo quản thấp nhất: -196 độ C</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Dung tích tủ: 552 lít</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Khả năng chứa mẫu: khoảng 37.700 lọ bảo quản lạnh (loại 2ml) hoặc 1.220 túi máu loại 50ml </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Thời gian lưu Nitơ trong bình ở trạng thái tĩnh: 55 ngày</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tỷ lệ suy giảm Nitơ: khoảng 10 lít / ngày </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Mẫu được bảo quản ở dạng Nitơ pha lỏng hoặc pha hơi</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Cài đặt được mức Nitơ pha lỏng và mức Nitơ pha hơi:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Mức Nitơ pha lỏng cài đặt được: từ &nbsp;3 cm đến 60 cm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Mức Nitơ pha hơi cài đặt được: từ &nbsp;6 cm đến 15 cm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Hệ thống báo động: bằng âm thanh và đèn</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">+ Kích thước máy: 1.194 x 1.105 x 1.270 mm</span></p><p><span style="color: black;">+ Trọng lượng: 484.3 kg</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-07-05
3862 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy tách chiết ADN/ARN | Máy tách chiết và tinh sạch nucleic acid tự động PANAMAX 48 | PANAMAX 48 | PANAGENE Inc. | Hàn Quốc | PANAGENE Inc. | Hàn Quốc |  | Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 690000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-06-30 | <p>PANAMAXTM 48 là máy tách chiết, tinh sạch axit</p><p>nucleic tự động sử dụng trong nhiều ứng dụng lâm</p><p>sàng. Nguyên lý hoạt động của máy sử dụng hóa chất</p><p>ly giải mẫu kết hợp với hạt bead từ tính. Các bước tự</p><p>động của máy bao gồm:</p><p>- Ly giải mẫu bằng hóa chất ly giải thích hợp</p><p>- Sử dụng hạt từ tính để thu nhận nucleic acid</p><p>- Rửa sạch phần nucleic acid đang gắn với hạt</p><p>bead, loại bỏ các thành phần khác của tế bào</p><p>- Pha loãng sản phẩm&nbsp;</p> | <table> <tbody> <tr> <td width="200">Thiết bị PANAMAXTM 48<br /> Khay rời dành cho máy PANAMAXTM 48<br /> Dây nguồn</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic | 2020-10-23 | Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic | 2021-05-04
3863 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy x-quang kỹ thuật số xách tay | PowerMax 1260 | Source-Ray Inc | Mỹ | Source-Ray Inc | Mỹ | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 4500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-21 | 2022-05-21 | <p><strong>Máy X-quang kỹ thuật số xách tay</strong></p><p><strong>Model: PowerMax 1260</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Source-Ray, Inc.</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Mỹ</strong></p><p>Năm sản xuất: 2020 trở về sau</p><p>Chất lượng máy: Mới 100%</p><p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001; ISO 13485, FDA</p><p>Nguồn cung cấp: 1pha, 220V, 50 Hz</p> | <p class="ql-align-justify">Máy Xquang xách tay đồng bộ (gồm Bộ điều khiển và bộ phát tia cao tần, bóng phát tia, bộ chuẩn trực,…): 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số (FPD): 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Máy tính xách tay điều khiển và xử lý ảnh kỹ thuật số (loại chịu được va chạm): 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Phần mềm điều khiển, xử lý ảnh: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Khung giá đỡ máy đồng bộ, loại xách tay, có bánh xe di chuyển (chịu được va chạm): 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Grid lọc tia (loại 103 lpi, tỉ lệ khoảng 6:1): 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Máy in phim khô: 01 cái (Mua tại Việt Nam)</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">- Thiết kế: Kiểu phát tia cao tần, tần số 120 kHz.</p><p class="ql-align-justify">- Bảng điều khiển: được gắn vào khung giá đỡ máy.</p><p class="ql-align-justify">- Công suất: 3 kW</p><p class="ql-align-justify">- Dải điện áp: Điều chỉnh được từ 40 – 120 kVp, mỗi bước điều chỉnh 1 kV</p><p class="ql-align-justify"><strong>- Bộ chuẩn trực:</strong></p><p class="ql-align-justify">+ Định tâm: bằng đèn LED</p><p class="ql-align-justify">+ Đo khoảng cách từ nguồn tới ảnh: Bằng thước dây </p><p class="ql-align-justify">- Độ lọc tối thiểu: 4,3 mm Al </p><p class="ql-align-justify">- Điều khiển chụp: Bằng nút bấm kéo dài, có 2 vị trí.</p><p class="ql-align-justify"><strong>- Xe đẩy máy</strong></p><p class="ql-align-justify">+ Kết cấu: bằng nhôm hợp kim, chịu được va chạm</p><p class="ql-align-justify">+ Khoảng cách từ tâm tiêu điểm tới sàn tối đa: 198 cm </p><p class="ql-align-justify">+ Trọng lượng của máy 50 kg</p><p class="ql-align-justify"><strong>- Tấm thu nhận ảnh:</strong></p><p><strong>Ký mã hiệu: Paxscan 4336W v4</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Varex Imaging – Mỹ </strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Xuất xứ: Mỹ</strong></p><p class="ql-align-justify">+ Kiểu tấm nhận: Tấm phẳng FPD không dây.</p><p class="ql-align-justify">+ Chất liệu màn chuyển đổi: Censium Iode (CsI)</p><p class="ql-align-justify">+ Kích cỡ điểm ảnh 139 µm </p><p class="ql-align-justify">+ Thông số máy tính: Bộ vi xử lý Core i5, RAM 4 GB, ổ cứng SSD 128 GB gắn liền + ổ cứng rời HDD 500 GB, màn hình kích thước 14.1”, … </p><p class="ql-align-justify">- Phần mềm điều khiển, xử lý ảnh: Cho phép điều khiển hoạt động của máy, có đầy đủ các công cụ lưu trữ, xử lý ảnh, in, gửi ảnh.</p><p class="ql-align-justify"><strong>- Máy in phim khô (*):</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Ký mã hiệu: Drystar Axys</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Hãng sản xuất: Afga NV</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Xuất xứ: Đức</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất in: 75 phim/giờ cỡ (35x43 cm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian in phim đầu tiên với cỡ (35x43) cm: 65 giây</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khu vực chẩn đoán: (6.992 x 8.368) điểm ảnh với cỡ 14" x 17"</p><p><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-05-21 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-05-21
3864 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | FD569R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 5658971 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Dụng cụ đặt kẹp mạch máu Biemer, thẳng, có khóa cài, dài 145mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim vi phẫu Diadust,&nbsp;cong, ngàm trơn, ngàm phủ bụi kim cương,&nbsp;cán tròn, màu vàng, có khóa cài, cán kiểu nhíp, dài&nbsp;180mm, dùng cho chỉ 6/0-11/0</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3865 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD329R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1041319 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp vi phẫu, gập góc, dài 110mm, ngàm rộng 0,30mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
3866 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu thuật | EA156R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 9182076 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp ruột Kocher, cong, lưỡi mềm và đàn hồi, dài 250mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp gắp Collin Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 195mm, ngàm rộng 21mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3867 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC579R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 2 |  |  | 1446201 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu thuật Mayo-Stille, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật Mayo-Stille thẳng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
3868 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | FB508R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 12169200 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu bán phần&nbsp;De Bakey-Satinsky&nbsp;Atraumata,&nbsp;cong dạng Satinsky, ngàm có răng De Bakey, dài 245mm, ngàm dài 84mm, rộng 47mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
3869 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống tán sỏi nội soi | CV-170 | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Anh Khoa | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2704000000 | t | Hệ thống | false | 2021-02-22 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống tán sỏi nội soi</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Anh Khoa | 2021-02-22 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Anh Khoa | 2021-05-21
3870 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu trong phẫu thuật | FB525R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 12983702 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp động mạch không chấn thương Diethrich Atraumata, gập góc, ngàm có răng De Bakey, dài 210mm, ngàm dài 75mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
3871 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy tập thụ động khớp gối ( CPM ) | PN07D | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 71280000 | t | Cái | true | 2021-06-25 | 2022-12-31 | <p>Máy tập thụ động khớp gối ( CPM )&nbsp;&nbsp;</p> | <p>* Điều khiển tự động bằng điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Khung sườn inox&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT : 90x31cm (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Motor điều khiễn : nhập khẩu Hàn Quốc</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>- Khung sườn inox chống rỉ.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Kích thước sản phẩm : 90x31cm (+/- sai số 5%).</p><p>- Điều chỉnh được chiều dài tùy thuộc vào chiều dài của chi .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Có thể điều chỉnh nhiều góc độ gập – duỗi gối khác nhau.&nbsp;</p><p>- Có chế độ hẹn thời gian tắt.</p><p>- Sử dụng remote điều khiển trong quá trình điều trị.</p><p>- Máy có 2 chế độ hoạt động: Tự động hoặc tự điều khiển. </p><p>+ Chế độ tự động: Tự động chạy theo chu trình duỗi chân - gập chân và lập đi lập lại khớp suốt tầm vận động.</p><p>+ Chế độ tự điều khiển: Gập hoặc duỗi chân tùy ý người điều khiển.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-25 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-25
3872 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD223R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1397603 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp phẫu tích Adson (Micro), mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 150mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích Micro-Adson, mảnh</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3873 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy kéo lam và nhuộm mẫu | Máy kéo lam và nhuộm mẫu Yumizen SPS | Yumizen SPS | HORIBA ABX SAS | Pháp | HORIBA ABX SAS | Pháp |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 1600000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-01-27
3874 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim | D500 | Mediana Co., Ltd. | Hàn Quốc | Mediana Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Máy phá rung tim, tạo nhịp&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-12-31
3875 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch | CA-2000 | Canafusion Technologies Inc | Canada | Canafusion Technologies Inc | Canada |  | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cát Minh | Canada | Nhóm 3 |  |  | 45000000 | t | Cái | true | 2020-12-11 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">- Cài đặt tốc độ dòng chảy micro và macro. Thực hiện bơm truyền dịch qua nhiều ứng dụng khác nhau với dòng chảy từ 0.1ml/h đến 1200ml/h.</p><p class="ql-align-justify">- Chế độ cân nặng cơ thể: Tự động tính toán tốc độ chảy phù hợp dựa vào khối lượng bệnh nhân thể tích thuốc và thể tích dung dịch.</p> | <p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến nhỏ giọt: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kẹp gắn sau máy: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc bên trong máy: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu HDSD Tiếng Anh/Việt: 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">- Truyền dịch với liều chính xác và tỉ lệ được định sẵn cho bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">- Tự động chuyển đến tỉ lệ KVO từ 0.1 - 3 ml/h khi truyền kích thúc để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">- Cảm biến không khí bên trong cung cấp bọt không khí đơn hoặc phát hiện bọt không khí.</p><p class="ql-align-justify">- Báo động bằng âm thanh với hiển thị tin nhắn và đèn hiệu nhấp nháy giúp cho việc bảo vệ tốt hơn.</p><p class="ql-align-justify">- Khóa chống tự chảy tự động bít ống khi cửa bơm được mở ra.</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cát Minh | 2020-12-11 | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cát Minh | 2021-06-20
3876 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp giử xương | FO158R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 12427189 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p><br></p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp giữ xương Kern-Lane, có khóa cài</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3877 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động Yumizen G1550 | Yumizen G1550 | DIAGON Kft. | Hungary | HORIBA ABX SAS | Pháp |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27
3878 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống gia tốc tuyến tính | Hệ thống gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng | HỆ THỐNG MÁY GIA TỐC TUYẾN TÍNH ĐA MỨC NĂNG LƯỢNG VỚI ỐNG CHUẨN TRỰC 120 LÁ ĐIỀU BIẾN LIỀU TIA (IMRT), ĐIỀU BIẾN THỂ TÍCH (VMAT) VÀ CÁC THIẾT BỊ HỖ TRỢ | VitalBeam | Varian Medical Systems, Inc | Mỹ | Varian Medical Systems, Inc | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 113000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-04 | 2021-12-31 | <p><strong>HỆ THỐNG MÁY GIA TỐC TUYẾN TÍNH ĐA MỨC NĂNG LƯỢNG VỚI ỐNG CHUẨN TRỰC 120 LÁ ĐIỀU BIẾN LIỀU TIA (IMRT), ĐIỀU BIẾN THỂ TÍCH (VMAT/RAPIDARC)</strong></p><p><strong>- HÃNG: VARIAN MEDICAL SYSTEMS (MỸ)</strong></p><p><strong>- MODEL: VITALBEAM</strong></p><p><strong>- XUẤT XỨ: MỸ</strong></p><p><strong>- NHÓM TTB: NHÓM 1</strong></p><p><strong>- ĐẶT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: ISO 13485, CE VÀ FDA</strong></p><p>﻿Hệ thống có khả năng thực hiện kĩ thuật Xạ trị điều biến thể tích (VMAT/ RapidArc) và Xạ trị điều biến liều tia (IMRT).</p><p>- Hệ thống có khả năng thực hiện các kỹ thuật xạ tri TBI, TBE và HDTSE.</p><p>- Hệ thống bao gồm hai phần mềm: Phần mềm Lập kế hoạch xạ trị (Eclipse) và Phần mềm quản lý thông tin bệnh nhân (ARIA)</p><p>- Thiết bị có khả năng tạo ảnh PV để thực hiện QA</p><p>- Hệ thống có mức năng lượng Photon là 6MVvà 15MV, suất liều tối đa 600MU/ phút.</p><p>- Hệ thống có 05 mức năng lượng Electron là 6/9/12/16,18MeV, suất liều tối đa 1000MU/phút.</p><p>- Hệ thống có 01 mức năng lượng Photon cường độ cao 6X</p><p>- Thiết bị mới 100%, được sản xuất năm 2021 trở về sau&nbsp;</p> | <p><strong> TOÀN BỘ HỆ THỐNG BAO GỒM:</strong></p><p><strong>1. HỆ THỐNG GIA TỐC TUYẾN TÍNH</strong></p><p><strong>2.HỆ THỐNG CỬA CHẮN TIA XẠ</strong></p><p> <strong>- HÃNG: NELCO</strong></p><p> <strong>- XUẤT XỨ: MỸ</strong></p><p><strong>3.HỆ THỐNG LẬP KẾ HOẠCH XẠ TRỊ </strong></p><p> <strong>- MODEL: ECLIPSE </strong></p><p> <strong>- HÃNG: VARIAN MEDICAL SYSTEMS</strong></p><p><strong>4.HỆ THỐNG LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU XẠ TRỊ, ĐỒNG BỘ VỚI HÃNG MÁY GIA TỐC</strong></p><p><strong>- MODEL: ARIA</strong></p><p><strong>- HÃNG: VARIAN MEDICAL SYSTEMS</strong></p><p><strong>5.HỆ THỐNG ĐO LIỀU QA/QC</strong></p><p><strong>6.THIẾT BỊ CỐ ĐỊNH BỆNH NHÂN&nbsp;</strong></p><p><strong>7.HỆ THỐNG ĐỔ KHUÔN CHÌ</strong></p><p><strong>Hãng: HUESTIS (MỸ) – RPD (MỸ)</strong></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-05-04 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-05-04
3879 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện cơ | Máy điện cơ | Máy điện cơ 4 kênh | MEB-9600 | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1235000000 | t | Chiếc | true | 2021-07-05 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết&nbsp;kế kiểu mới giúp cho công việc hàng ngày thuận lợi hơn</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng Neuro Navi&nbsp;giúp hướng dẫn cho người&nbsp;sử dụng trực tiếp trên máy : cách đo , thông tin cơ bản về các phép đo , hướng dẫn đặt điện cực để đo vận tốc dẫn truyền thần kinh … Có thể mở chương trình này bất kỳ lúc nào&nbsp;khi đo .</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng iSAF – Lọc Nhiễu Thông Minh: với kỹ thuật xử lý tín hiệu toán học đột phá giúp cung cấp một giải pháp tuyệt vời, BS sẽ không phải gặp rắc rối nhiều do nhiễu điện gây ra</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo vận tốc dẫn truyền thần kinh (NCS)&nbsp;bao gồm: MCS, SCS, F-wave, Rept.Stim, H-Reflex, Blink Reflex</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đo điện cơ&nbsp;: bao gồm đo điện cơ kim thường quy&nbsp;,&nbsp;đo điện cơ điện cực sợ đơn (tùy chọn), điện cơ định lượng (tùy chọn), điện cơ Macro (tùy chọn), điện cơ bề mặt (tùy chọn)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình đo điện thế gợi thần kinh cảm giác (SEP) bao gồm : SSEP, SEP</span></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 2021-07-05
3880 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm gặm xương | FO534R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 21487725 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kìm gặm xương Stille-Ruskin, cong, hoạt động đôi, dài 240mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3881 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 27 thông số Yumizen H500 OT | Yumizen H500 OT | HORIBA ABX SAS | Pháp | HORIBA ABX SAS | Pháp |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 600000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27
3882 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Sửa chữa hàm giả và làm vành khít trực tiếp trên lâm sàng Peri Resine II | KAMEMIZU CHEM.IND.CO.,LTD. | Taikyo Pharmaceutical Co., Ltd | Nhật Bản | Taikyo Pharmaceutical Co., Ltd | Nhật Bản |  | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM |  | Nhóm null |  |  | 2700000 | t | Bộ | false | 2020-12-10 | 2020-12-31 | <p class="ql-align-justify">Peri-resin II: sửa chữa hàm giả và làm vành khít trực tiếp trên lâm sàng</p><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Sửa trực tiếp trên miệng bệnh nhân.</li><li class="ql-align-justify">Phát nhiệt không đáng kể</li><li class="ql-align-justify">Mùi thơm dễ chịu</li><li class="ql-align-justify">Tự cứng, thời gian làm việc đủ để làm các thao tác.</li><li class="ql-align-justify">Dễ sử dụng.</li><li class="ql-align-justify">Chỉ định rộng rãi trên lâm sàng: làm vành khít, vá hàm gãy, đặt Housing trên implant,...</li><li class="ql-align-justify">Không thể thiếu trong phục hình tháo lắp toàn hàm, bán hàm, hàm tạm.</li><li class="ql-align-justify">Mặt hàng đang bán chạy, đặc biệt trên thị trường tỉnh, hàng tháo lắp nhiều.</li></ul> | <p class="ql-align-center"><br></p><p class="ql-align-center"><span style="color: rgb(75, 172, 198);">Sửa chữa hàm giả và làm vành khít trực tiếp trên lâm sàng Peri Resine II:</span></p><p><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sửa trực tiếp trên miệng bệnh nhân.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phát nhiệt không đáng kể.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mùi thơm dễ chịu.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự cứng, thời gian làm việc đủ để làm các thao tác.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ sử dụng.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ định rộng rãi trên lâm sàng: làm vành khít, vá hàm gãy, đặt housing trên Implant…</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không thể thiếu trong phục hình tháo lắp toàn hàm, bán hàm, hàm tạm.</p><p>Mặt hàng đang bán chạy, đặc biệt thị trường tỉnh, hàng tháo lắp nhiều.</p> |  | <p class="ql-align-center"><br></p><p class="ql-align-center"><span style="color: rgb(75, 172, 198);">Sửa chữa hàm giả và làm vành khít trực tiếp trên lâm sàng Peri Resine II:</span></p><p><br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sửa trực tiếp trên miệng bệnh nhân.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phát nhiệt không đáng kể.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mùi thơm dễ chịu.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự cứng, thời gian làm việc đủ để làm các thao tác.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ sử dụng.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ định rộng rãi trên lâm sàng: làm vành khít, vá hàm gãy, đặt housing trên Implant…</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không thể thiếu trong phục hình tháo lắp toàn hàm, bán hàm, hàm tạm.</p><p>Mặt hàng đang bán chạy, đặc biệt thị trường tỉnh, hàng tháo lắp nhiều.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM | 2020-12-10 | Bộ Y tế | 2021-01-08
3883 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Dụng cụ tập khớp gối (Inox) | PN07IL | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 16643000 | f | Cái | true | 2021-06-25 | 2022-12-31 | <p>Dụng cụ tập khớp gối (Inox)</p> | <p>- Khung sườn Inox,&nbsp;</p><p>- Khối lượng:28 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT : 164x54x110cm (+/- sai số 5%); Chỗ ngồi:35x40 cm</p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>- Chất liệu: Khung sườn Inox.</p><p>- KT : 164x54x110cm (+/- sai số 5%); </p><p>- KT: Chỗ ngồi: 35 x 40 cm</p><p class="ql-align-justify">- Khối lượng: 28 kg.</p><p class="ql-align-justify">- Có thể tăng giảm độ nghiên của ghế để gia tăng lực khi trượt và&nbsp;độ nghiên của bệ để chân,&nbsp;rất có hiệu quả&nbsp;đối với khớp gối bị giới hạn tầm hoạt&nbsp;động gập. Vì có&nbsp;độ dốc&nbsp;được tăng giảm nên người bệnh có thể tập gập khớp hông, gập gối và khớp cổ chân dễ dàng, nhất là làm kéo dãn gân gót và làm mạnh cơ toàn chi. </p><p>- Tập khớp gối đặc biệt là người bệnh có thể tự tập gia tăng tầm hoạt động (ROM) khớp gối bị giới hạn, ngoài ra còn tập khớp hông, khớp cổ chân, kéo dãn gân gót rất hiệu quả ...</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-25 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-25
3884 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, hóa chất chuyên dụng | Tủ lạnh chuyên dụng | MPR-215F-PE | PHC Corporation | Nhật Bản | PHC Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | Nhật Bản | Nhóm 6 |  |  | 154000000 | t | Cái | true | 2021-05-04 | 2021-12-31 | <ul><li>Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485</li></ul> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chìa khóa tủ: 01 bộ</p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-05-04 | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-05-04
3885 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Ống kính soi phẫu thuật tiết niệu | WA2T430A | Olympus Winter & Ibe GmbH | Đức | Olympus Winter & Ibe GmbH | Đức | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | Đức | Nhóm 3 |  |  | 210000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-21 | 2021-09-21 | <p>Ống kính soi đường kính 4mm, hướng nhìn 30°, hình ảnh HD&nbsp;</p> | <p> &nbsp;Ống kính soi đường kính 4mm, hướng nhìn 30°, hình ảnh HD&nbsp;</p> |  | <p>&nbsp;Ống kính soi đường kính 4mm, hướng nhìn 30°, hình ảnh HD&nbsp;</p> | <p>Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao</p><p>Áp dụng bảo hành cho sản phẩm bị lỗi bởi nhà sản xuất</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | 2021-05-21 | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | 2021-05-21
3886 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 26 thông số Pentra ES 60 | Pentra ES 60 | HORIBA ABX SAS | Pháp | HORIBA ABX SAS | Pháp |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 750000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27
3887 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số và định lượng CRP | Microsemi CRP | Horiba Stec Co., Ltd. | Nhật Bản | HORIBA ABX SAS | Pháp |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 700000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-01-27
3888 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Máy theo dõi điện sinh lý | Hệ thống thăm dò, lập bản đồ và cắt độ điện sinh lý tim | Labsystem Pro & Rhythmia HDx | Boston Scientific Corporation | Mỹ | Boston Scientific Corporation | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ H.T.L |  | Nhóm 1 |  |  | 21000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-08 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống thăm dò, lập bản đồ và cắt độ điện sinh lý tim</p><p>Đây là sự kết hợp giữa</p><ul><li>Hệ thống lập bản đồ lập thể (3D) điện sinh lý tim RHYTHMIA HDx</li><li>Hệ thống Ghi điện sinh lý tim Labsystem Pro</li><li>Hệ thống cắt đốt điện sinh lý tim Maestro</li></ul><p>&nbsp;</p><p>Hệ thống lập bản đồ lập thể (3D) điện sinh lý tim RHYTHMIA HDx tạo lập bản đồ lập thể (3D) và định vị được sử dụng trong thủ thuật khảo sát điện sinh lý tim; cho phép hình ảnh hóa theo thời gian thực vị trí của catheter trong buồng tim cũng như hiển thị các bản đồ tim bằng một số định dạng khác nhau. Các tín hiệu thu được từ bệnh nhân, bao gồm cả ECG trên bề mặt và các điện tâm đồ buồng tim, cũng được ghi lại và hiển thị trên màn hình hiển thị</p><p>&nbsp;</p><p>Hệ thống Ghi điện tim là sự kết hợp của máy tính, phần mềm, và bộ khuếch đại cho phép thu thập, hiển thị, phân tích và lưu trữ các tín hiệu điện tim bề mặt lẫn trong buồng tim</p><p>&nbsp;</p><p>Hệ thống Cắt đốt điện sinh lý phát năng lượng sóng cao tần thông qua catheters cắt đốt để triệt đốt các ổ loạn nhịp. Máy truyền dịch làm mát cung cấp dịch truyền (muối) qua catheter có tưới nước để tăng hiệu quả của việc triệt đốt trong quá trình triệt đốt các ổ loạn nhịp</p> | <p>Hệ thống lập bản đồ lập thể (3D) điện sinh lý tim RHYTHMIA HDx bao gồm các thành phần chính</p><ul><li>Hệ thống máy trạm với phần mềm chuyên dụng (máy tính, phần mềm, màn hình, phụ kiện)</li><li>Trạm thu nhận tín hiệu - <strong>Signal Station</strong> (SiS):</li><li>Bộ phát tín hiệu định vị - Localization Generator</li><li>và các phụ kiện</li></ul><p><br></p><p>Hệ thống Ghi điện sinh lý tim Labsystem Pro bao gồm các thành phần chính</p><ul><li>Hệ thống máy tính và phần mềm ghi điện tim ECG – LABSYSTEM™ PRO EP RECORDING SYSTEM (Hãng sản xuất: Boston Scentific/ Mỹ)</li><li>&nbsp;Bộ thu nhận và khuếch đại tín hiệu – CLEARSIGN AMPLIFIER (Hãng sản xuất: Boston Scentific/ Mỹ)</li></ul><p><br></p><p>Hệ thống Cắt đốt điện sinh lý Maestro gồm:</p><ul><li>Máy cắt đốt sóng cao tần – Maestro 4000 (Hãng sản xuất: Boston Scentific/ Mỹ)</li><li>Bơm truyền dịch làm lạnh - MetriQ (Hãng sản xuất: Boston Scentific/ Mỹ)</li></ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ H.T.L | 2021-06-03 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ H.T.L | 2021-06-08
3889 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Tủ làm ấm máu | Tủ làm ấm khăn | EC2060 | Enthermics, Inc. | Mỹ | Enthermics, Inc. | Mỹ |  | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương |  | Nhóm 2 |  |  | 507000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-27 | 2021-10-27 | <p>Model: EC2060/ Tủ làm ấm khăn<br /> Hãng sản xuất: Enthermics/Mỹ<br /> Nước sản xuất: Mỹ<br /> Chất lượng máy: mới 100%<br /> Đạt tiêu chuẩn chất lượng:ISO 13485:2016&nbsp;<br /> Môi trường hoạt động: đến 32oC<br /> Độ ẩm: từ 10%-95%<br /> Nguồn cung cấp: 120-220-230; 50/60Hz</p> | <p>Tủ chứa : 01&nbsp;<br /> Dây nguồn: 01<br /> Tài liệu HDSD tiếng anh, tiếng việt: 01</p> |  | <p>Sức chứa: 60-70 cái khăn;<br /> Kích thước trong: 20,6 ft3 (0,58 m3)<br /> Kích thước: 71 in (180,3 cm) H; 32 in (81,3 cm) W; 29,25 in (74,3 cm) D</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-10-27 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-11
3890 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | MÁY BƠM TIÊM ĐIỆN TỰ ĐỘNG CAO CẤP | TOP 5300 | Top Corporation | Nhật Bản | Top Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 32000000 | t | Bộ | true | 2020-11-26 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: Top 5300</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Top - Nhật Bản</strong></p><p><strong> Xuất xứ: Nhật Bản</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây nguồn AC</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đế gắn truyền dịch</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">₋&nbsp;</span><span style="color: black;">01 Sách hướng dẫn</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04
3891 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | FB511R | B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 11399200 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey Atraumata, gập góc 60°, ngàm có răng De Bakey, dài 230mm, ngàm dài 85mm, rộng 55mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
3892 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy gây mê | Máy gây mê kèm thở, có theo dõi khí mê | Máy gây mê kèm thở có theo dõi khí mê | Pasithec II | HEYER Medical AG | Đức | HEYER Medical AG | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1450000000 | t | Cái | true | 2021-05-04 | 2022-05-04 | <p>PASITHEC II là máy gây mê thế hệ mới nhưng dễ sử dụng, cung cấp các chế độ thông khí chính xác, điều khiển bằng khí nén và điều khiển điện tử dành cho người lớn, trẻ em.</p><p>Máy có thiết kế thân thiện với người dùng, tích hợp công nghệ mới và cung cấp các lựa chọn điều trị an toàn và hiệu quả cho bác sĩ lâm sàng. </p><p>PASITHEC II có nhiều chế độ thông khí hiện đại để bác sĩ có thể lựa chọn linh hoạt trong sử dụng. PASITHEC II được trang bị nhiều tính năng cho khả năng sử dụng vượt trội bao gồm cả ổ cắm điện phụ.</p> | <p class="ql-align-justify">- Máy chính kèm máy thở với xe đẩy đồng bộ</p><p class="ql-align-justify">-Bình bốc hơi ISOFLURANE</p><p class="ql-align-justify">-Bình bốc hơi SEVOFLURANE</p><p class="ql-align-justify">-Bộ sưởi ấm đường thở tích hợp</p><p class="ql-align-justify">-Bình hấp thụ thán khí CO2 dung tích 2.0 lít</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bàn ghi chép cho bác sỹ loại kéo-đẩy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Tích hợp ắc-quy trong</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Bộ dây thở kèm bóp bóng cho người lớn sử dụng nhiều lần</p><p class="ql-align-justify">- Bộ dây thở kèm bóp bóng cho trẻ em sử dụng nhiều lần</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Mặt nạ gây mê cho người lớn sử dụng nhiều lần</p><p class="ql-align-justify">-Mặt nạ gây mê cho trẻ em sử dụng nhiều lần</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Dây dẫn khí O2, khí nén</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Dây dẫn khí thải mê dài 5m</p><p class="ql-align-justify">- Cảm biến ôxy dùng nhiều lần</p><p class="ql-align-justify">- Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng được</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Khối đo khí mê</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Dây trích khí lấy mẫu</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Vôi soda</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy nén khí y tế</p><p class="ql-align-justify">- Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Thể tích khí lưu thông từ 20-1500ml thích hợp cho người lớn, trẻ em và sơ sinh</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chế độ Bypass cho phép thay đổi dây thở trong quá trình thông khí </p><p class="ql-align-justify">-Công tắc chuyển đổi từ bóp bóng sang thở máy, dễ dàng chuyển đổi từ thở máy sang bóp bóng và ngược lại.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Có các chế độ thông khí: </p><p class="ql-align-justify">+Thông khí kiểm soát thể tích (VCV)</p><p class="ql-align-justify">+Thông khí kiểm soát áp lực (PCV)</p><p class="ql-align-justify">+Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (SIMV)</p><p class="ql-align-justify">+Thông khí hỗ trợ áp lực (PS)</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Bóp bóng bằng tay (MANUAL)</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;Thở tự nhiên (SPONT)</p><p class="ql-align-justify"><strong>Cài đặt các thông số thở:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Thể tích khí lưu thông (Vt): 20 - 1500 ml</p><p class="ql-align-justify">- Tần số thở (f): 4 - 100 nhịp / phút (trong chế độ PS: 2 - 60 nhịp / phút)</p><p class="ql-align-justify">- Mức cài đặt PEEP: OFF, 3 -&nbsp;30 cm H2O</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tỉ lệ hít vào/thở ra (I: E)</p><p class="ql-align-justify">+ Tỷ lệ thông thường: 4:1; 3.5:1; 3:1; 2.5:1; 2:1; 1.5:1; 1:1; 1:1.5; 1:2; 1:2.5; 1:3; 1:3.5; 1:4; 1:4.5; 1:5; 1:5.5; 1:6; 1:6.5; 1:7; 1:7.5; 1:8</p><p class="ql-align-justify">+ Tỷ lệ I: E đảo ngược: 4:1, 3.5:1, 3:1, 2.5:1, 2:1, 1.5:1</p><p class="ql-align-justify">- Thời gian thở vào (Tinsp): 0.2 – 5.0 giây</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Trigger: 1 – 15 lít/ phút</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Ptarget: 5 – 70 cmH2O</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;△P: 3 – 50 cmH2O</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Thời gian tăng áp lực Tslope: 0 – 2 giây</p><p class="ql-align-justify"><strong>Màn hình hiển thị</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Màn hình cảm ứng màu TFT 12 inchó khả năng hiển thị được các thông số sau:+Thể tích khí lưu thông (Vt)+Thể tích thông khí phút (MV) mức báo động cao/thấp+&nbsp;Nồng độ O2 trong khí thở vào FiO2 và mức báo động cao/thấp+Áp lực đỉnh (Ppeak), Pmean, Plat, PEEP và mức báo động cao/thấp+Tần số (Freg) hô hấp, thời gian ngừng thở (Tapn), thời gian thở vào (Tinsp), I:E, Trigger, Tslope+Mode thở đang sử dụng, loại bệnh nhân+Trạng thái nguồn điện chính và nguồn pin</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-05-04 | Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Đông Dương | 2021-05-04
3893 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy theo dõi sản khoa | Máy theo dõi sản khoa | EmbryoScope+ | EmbryoScope+ | Vitrolife Sweden AB | Đan Mạch | Vitrolife Sweden AB | Đan Mạch |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T |  | Nhóm null |  |  | 11792000000 | f | Bộ | true | 2021-05-21 | 2021-12-31 | <p>Vận Hành : Cách đĩa nuôi cấy riêng biệt được thêm hoặc lấy ra độc lập nhau .</p><p>Kích thước : 55x60x50 cm</p><p>Khối Lượng : 50 Kg</p><p>Nhiệt độ vận hành : 20 - 28 độ C</p><p>Hệ thống báo động : Giám sát các điều kiện vận hành của tử nuôi cảnh báo âm thanh và cảnh báo trên màn hình khi thông số vượt ngưỡng .</p><p>Thu hình ảnh mặt phẳng tiêu điểm: 11 mặt phẳng .</p><p>Kính hiển vi thích hợp: Ống kính 16x NA 0.50 , LWD</p><p>Tích hợp : Hoffman Modulation Contrast</p><p>Độ phân giải Camara : 2.2 MP , 3 pixels mỗi Um , đơn sắc , 12 bit</p><p>Thời gian chiếu sáng phôi : 0.020s mỗi lần thu ảnh sử dụng đèn led đơn sắc đỏ</p><p>Thời gian giữa các lần thu ảnh : 10 phút</p> | <p>Kích thước : 55x60x50 cm</p><p>Khối Lượng : 50 Kg</p><p>Nhiệt độ vận hành : 20 - 28 độ C</p><p>Hệ thống báo động : Giám sát các điều kiện vận hành của tử nuôi cảnh báo âm thanh và cảnh báo trên màn hình khi thông số vượt ngưỡng .</p><p>Thu hình ảnh mặt phẳng tiêu điểm: 11 mặt phẳng .</p><p>Kính hiển vi thích hợp: Ống kính 16x NA 0.50 , LWD</p><p>Tích hợp : Hoffman Modulation Contrast</p><p>Độ phân giải Camara : 2.2 MP , 3 pixels mỗi Um , đơn sắc , 12 bit</p><p>Thời gian chiếu sáng phôi : 0.020s mỗi lần thu ảnh sử dụng đèn led đơn sắc đỏ</p><p>Thời gian giữa các lần thu ảnh : 10 phút</p> |  | <p>Kích thước : 55x60x50 cm</p><p>Khối Lượng : 50 Kg</p><p>Nhiệt độ vận hành : 20 - 28 độ C</p><p>Hệ thống báo động : Giám sát các điều kiện vận hành của tử nuôi cảnh báo âm thanh và cảnh báo trên màn hình khi thông số vượt ngưỡng .</p><p>Thu hình ảnh mặt phẳng tiêu điểm: 11 mặt phẳng .</p><p>Kính hiển vi thích hợp: Ống kính 16x NA 0.50 , LWD</p><p>Tích hợp : Hoffman Modulation Contrast</p><p>Độ phân giải Camara : 2.2 MP , 3 pixels mỗi Um , đơn sắc , 12 bit</p><p>Thời gian chiếu sáng phôi : 0.020s mỗi lần thu ảnh sử dụng đèn led đơn sắc đỏ</p><p>Thời gian giữa các lần thu ảnh : 10 phút</p> | <p>1 Gói đào tạo sử dụng và lắp đặt thiết bị </p><p>2 Phí dịch vụ hàng năm </p><p>3 phí dịch vụ hàng năm cho ES Embryo Viewer</p><p>4 Phí dịch vụ hàng năm cho ES Server</p><p>5 Chi phí vận chuyển từ Đan Mạch đến Hà Nội </p><p>6 Phí chuyển giao công nghệ </p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T | 2021-05-21
3894 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC210R | Aesculap Chifa sp. z o.o. | Ba Lan | Aesculap Chifa sp. z o.o. | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 6560522 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo Durotip TC, mảnh, thẳng, mũi nhọn/nhọn, cán vàng, dài 110mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật cong, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
3895 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | FD281R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 9191837 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp thắt chỉ vi phẫu, cong, cán tròn, dài 120mm, ngàm rộng 0,30mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo vi phẫu, cong, mũi nhọn/nhọn, cán tròn, cán lõm, dài 180mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3896 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | FB522R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 11530900 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey-Harken Atraumata, cong, ngàm có răng De Bakey, dài 245mm, ngàm dài 86mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
3897 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh âm sâu: | TỦ LẠNH ÂM SÂU 35 ̊ C | TC904 | Tritec® Gesellschaft für Labortechnik und Umweltsimulation mbH | Đức | Tritec® Gesellschaft für Labortechnik und Umweltsimulation mbH | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Đức | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Cái | false | 2021-05-21 | 2021-12-31 | <p><strong>TỦ LẠNH ÂM SÂU 35 ̊ C</strong></p><p><strong>MODEL: TC904</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: TRITEC – ĐỨC</strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: ĐỨC</strong></p> | <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ lạnh chính: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rổ chứa mẫu: 01 bộ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thìa cạo tuyết: 01 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 cái</p><p>Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vỏ ngoài: &nbsp;thép tấm mạ kẽm với lớp phủ sơn trắng. Vỏ thành tủ hai lớp có khóa cửa, băng dính.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không gian trong tủ: nhôm đặc biệt với các cạnh tròn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lớp cách nhiệt: Polyurethane 100 mm, không có khoảng trống, không có CFCS</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-21
3898 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch | MP60 | Medcaptain Medical Technology Co., Ltd. | Trung Quốc | Medcaptain Medical Technology Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020","2021","2022"] | Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Vũ | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 45100000 | t | Chiếc | true | 2021-03-19 | 2021-07-19 | <p>- Máy truyền dịch trọng lượng 1,5 kg, tích hợp</p><p> màn hình cảm ứng trên thân máy.</p><p> - Kèm 01 tay cầm, 01 kẹp cố định và 01 dây nguồn</p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Vũ | 2020-10-31 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Vũ | 2021-03-19
3899 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường hồi sức cấp cứu điều khiển điện | KA-H703 | Paramount Bed Vietnam Trading Co., Ltd | Nhật Bản | Paramount Bed Vietnam Trading Co., Ltd | Nhật Bản | ["2021"] | Doanh nghiệp TN thương mại - dịch vụ - kỹ thuật Thành Phát | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Bộ | true | 2021-06-20 | 2021-12-31 | <p>Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện</p> | <p>Cung cấp bao gồm:</p><ul><li>Giường chính</li><li>Bánh xe</li><li>Đệm</li><li>Bảng điều khiển điều dưỡng</li><li>Bảng điều khiển bệnh nhân</li><li>Đệm</li><li>Acqui</li><li>Cọc truyền dịch</li></ul> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nâng/hạ lưng, nâng/hạ chân, nâng/hạ cao thấp, Trendelenburg/reverse Trendelenburg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng tạo tư thế ghế ngồi&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPR điện và CPR thủ công được tích hợp ở hai bên của tấm lưng giường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có tổng cộng 4 thành chắn bao gồm 2 thành chắn ở bên trái và 2 thành chắn ở bên phải được nâng hạ độc lập</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khóa bánh xe với bàn đạp khóa trung tâm và bàn đạp ở 2 bên phía đầu và đuôi giường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tổng chiều dài: 2300 mm </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tổng chiều rộng: 1042mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tổng chiều cao: 700 đến 1130mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe: bánh đôi đường kính 125mm với hệ thống khóa trung tâm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng giường: 140kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng an toàn: 255kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc nâng lưng: 0~70˚</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc nâng chân: 0~25˚</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trendelenburg/Reverse: -15 đến 15˚</p> | [5 empty] | Doanh nghiệp TN thương mại - dịch vụ - kỹ thuật Thành Phát | 2021-06-20 | Doanh nghiệp TN thương mại - dịch vụ - kỹ thuật Thành Phát | 2021-06-20
3900 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Vali cấp cứu | PRO KDX | Spencer Italia S.r.I. | Italy | Spencer Italia S.r.I. | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN |  | Nhóm 4 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Vali cấp cứu&nbsp;</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN | 2020-12-31
3901 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC515R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 13106990 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo vi phẫu mạch máu Diethrich-Potts, gập góc 25°, lưỡi cực mảnh, mũi nhọn/nhọn, dài 180mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật cong, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
3902 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, hóa chất chuyên dụng | Tủ lạnh chuyên dụng | MPR-414F-PB | PHC Corporation | Nhật Bản | PHC Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | Nhật Bản | Nhóm 6 |  |  | 198000000 | t | Cái | true | 2021-05-04 | 2021-12-31 | <ul><li>Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485</li></ul> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chìa khóa tủ: 01 bộ</p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-05-04 | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-05-04
3903 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nắp hộp | JP125 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 16163378 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nắp hộp đựng và bảo quản dụng cụ Primeline Pro, màu bạc cỡ 1/2, vật liệu nhôm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3904 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC532R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 13106990 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo vi phẫu mạch máu Diethrich-Potts, gập góc 45°, lưỡi mảnh, mũi nhọn/nhọn, dài 180mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật cong, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
3905 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Dispenser DP30 | 4180 | Nouvag AG | Thụy Sĩ | Nouvag AG | Thụy Sĩ | ["2020"] | Công ty TNHH trang thiết bị y tế M - B Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 150000000 | t | Bộ | false | 2021-03-19 | 2022-03-22 | <p>Máy bơm nước và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm&nbsp;:</p><p>Cấu hình gồm:</p><p>Máy chính</p><p>Bàn đạp chân</p><p>Dây nguồn</p><p>giá treo ( gắn vào máy chính )</p><p>Sách hướng dẫn sử dụng bao gồm cả tiếng anh và tiếng việt</p> | <p>Máy bơm nước và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm&nbsp;: </p><p>Cấu hình gồm:</p><p>Máy chính</p><p>Bàn đạp chân</p><p>Dây nguồn</p><p>giá treo ( gắn vào máy chính )</p><p>Sách hướng dẫn sử dụng bao gồm cả tiếng anh và tiếng việt</p> | [7 empty] | Công ty TNHH trang thiết bị y tế M - B Việt Nam | 2021-03-19 | Công ty TNHH trang thiết bị y tế M - B Việt Nam | 2021-03-22
3906 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh âm sâu ≤ - 30 độ C | Tủ lạnh âm sâu -30 độ C ≥ 360 lít | MDF-MU339-PE | PHC Corporation | Indonesia | PHC Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | Indonesia | Nhóm 6 |  |  | 176000000 | t | Cái | true | 2021-05-04 | 2021-12-31 | <ul><li>Đạt tiêu chuẩn ISO 9001</li></ul> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cây xả đông: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chìa khóa tủ: 01 bộ</p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-05-04 | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-05-20
3907 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Đèn quang trùng hợp | Đèn Led quang trùng hợp không dây | LED 60N CORDLESS CURING LIGHT | TPC Advanced Technology, Inc | Mỹ | TPC Advanced Technology, Inc | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 12000000 | t | Cái | true | 2021-04-28 | 2022-04-28 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Thiết bị nhập khẩu trực tiếp. Thuộc G7</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Tiêu chuẩn chất lượng: </strong><strong style="color: black;">FDA, ISO 9001:2008</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Thuộc nhóm 3 theo Thông tư 14. Phân loại A.</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Điều kiện môi trường làm việc:</strong></p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Nhiệt độ tối đa: 10</strong><sup><strong>0</strong></sup><strong>C&nbsp;- 35</strong><sup><strong>0</strong></sup><strong>C</strong></p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Độ ẩm tối đa: 20% - 80%</strong></p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Áp lực hơi 800 ~ 1060 hPa</strong></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đèn LED trám răng có chân để bàn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây nguồn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ sạc pin</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dung Anh – Việt</p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng kỹ thuật LED chiếu sáng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại đèn dùng điện nguồn, có chân đế vững chắc để trên mặt bàn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể chọn nhiều khoảng thời gian chiếu sang:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F: Fast ( thời gian: 2.0 giây)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;P: Pulse ( thời gian: 0.8 giây)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S: Step ( thời gian: 0.25 giây)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn quang 8mm hoặc 10 mm có thể tiệt trùng bằng autoclave ở ≥ 121ºC</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bước sóng từ 430-490 nm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng 1400 m W/cm²</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp 100-240 VAC- 1 pha, 50- 60 Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công tắt thiết bị nguồn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: Dài 10 x Rộng 2 x Cao 8 inch</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 24 ounces</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng: 5W</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin: Lithium ion</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | 2021-04-28 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | 2021-06-20
3908 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nắp hộp | JP115R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 17751279 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nắp hộp đựng và bảo quản dụng cụ Primeline Pro, màu bạc cỡ 3/4 vật liệu nhôm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3909 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Dụng cụ tập khớp gối (sắt) | PN07SL | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 11132000 | t | Cái | true | 2021-06-25 | 2022-12-31 | <p>Dụng cụ tập khớp gối (sắt)</p> | <p>- Khung sắt sơn tĩnh điện , thanh trượt ghế ngồi Inox</p><p>- Khối lượng: 27 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT: 164x54x110cm (+/- sai số 5%); Chỗ ngồi: 35x40 cm</p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: D164xR54xC110cm (+/- sai số 5%).</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỗ ngồi: 35x40 cm</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung sắt sơn tỉnh điện. </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thanh trượt ghế ngồi Inox</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng: 27 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Có thể tăng giảm <strong>độ nghiên của ghế </strong>để gia tăng lực khi trượt và&nbsp;<strong>độ nghiên của bệ để chân</strong>,&nbsp;rất có hiệu quả&nbsp;đối với khớp gối bị giới hạn tầm hoạt&nbsp;động gập. Vì có&nbsp;độ dốc&nbsp;được tăng giảm nên người bệnh có thể tập gập khớp hông, gập gối và khớp cổ chân dễ dàng, nhất là làm kéo dãn gân gót và làm mạnh cơ toàn chi. </p><p>- Tập khớp gối đặc biệt là người bệnh có thể tự tập gia tăng tầm hoạt động (ROM) khớp gối bị giới hạn, ngoài ra còn tập khớp hông, khớp cổ chân, kéo dãn gân gót rất hiệu quả ...</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-25 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-25
3910 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên | Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên. | Rebstock Instruments Gmbh | Đức | Rebstock Instruments Gmbh | Đức |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1050000000 | t | Bộ | true | 2021-03-23 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CHI TRÊN</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Rebstock Instruments GmbH</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019-2020 trở về sau, mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sau: ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả dụng cụ đồng bộ chính hãng.</p><p>-Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên thân dụng cụ có in code, logo hãng sản xuất và xuất xứ sản phẩm.</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2021-03-23 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2021-03-23
3911 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC535R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 13106990 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo vi phẫu mạch máu Diethrich-Potts, gập góc 125°, lưỡi mảnh, mũi nhọn/nhọn, dài 180mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật cong, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
3912 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh âm sâu ≤ - 30 độ C | Tủ lạnh âm sâu -30 độ C ≥ 500 lít | MDF-MU539-PE | PHC Corporation | Indonesia | PHC Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | Indonesia | Nhóm 6 |  |  | 231000000 | t | Cái | true | 2021-05-04 | 2021-12-31 | <ul><li>Đạt tiêu chuẩn ISO 9001</li></ul> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cây xả đông: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chìa khóa tủ: 01 bộ</p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-05-04 | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-05-20
3913 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | FB520R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 10479100 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp tĩnh mạch chủ&nbsp;&nbsp;De Bakey-Beck Atraumata,&nbsp;cong dạng Satinsky,&nbsp;ngàm có răng De Bakey, dài 210mm, ngàm dài 80mm, rộng 45mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
3914 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Khay lưới | JF113R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 5526021 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn&nbsp;1/2, có chân, kích thước 243 x 253 x 76 mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3915 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Thiết bị bào da/ thiết bị lấy da | Gel bôi vết thương hở OKUSKIN gel | OKUSKIN | Dr. Müller Pharma s.r.o | Séc | Dr. Müller Pharma s.r.o | Séc |  | Công ty TNHH Thảo Dược Xanh Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 650000 | t | Tuýp | true | 2021-01-26 | 2025-01-20 | <p>Okuskin gel là gel bôi vết thương hở dựa trên công thức tiên tiến giúp tái tạo</p><p>da làm nhanh lành vết thương. Nó củng cố lớp rào cản giúp bảo vệ da khỏi tác</p><p>động và kích ứng từ bên ngoài. Công thức đặc biệt giúp cải thiện sự xuất hiện</p><p>sẹo, hạn chế sẹo xấu sau khi lành thương. Sản phẩm cũng lý tưởng để ngăn</p><p>chặn vết rạn da thời kỳ mang thai. Sản phẩm thích hợp sử dụng cho cả làn da</p><p>của trẻ nhỏ và người già.</p><p>Đóng gói: Tuýp 50g</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thảo Dược Xanh Việt Nam | 2021-01-26 | Công ty TNHH Thảo Dược Xanh Việt Nam | 2021-05-04
3916 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thống số | DS-8100N | Fukuda Denshi Co. Ltd. | Nhật Bản | Fukuda Denshi Co. Ltd. | Nhật Bản | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-08 | 2021-10-08 | <p class="ql-align-center"><strong>MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 5 THÔNG SỐ </strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Ký hiệu: DS-8100N </strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng sản xuất: Fukuda Denshi, </strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất xứ: Nhật Bản </strong></p><p><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><strong style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(51, 51, 51);">Thiết kế gọn nhẹ và siêu mỏng:</strong><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(51, 51, 51);">Monitor theo dõi bệnh nhân Model DS-8100 thiết kế để phù hợp với nhiều môi trường sử dụng.</span></p><p><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(51, 51, 51);">DS-8100 bao gồm 1 màn hình màu LCD 10.1 inch với thân nhỏ gọn.</span></p><p><strong style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(51, 51, 51);"><em>﻿Một màn hình rộng trong thân máy nhỏ gọn.</em></strong></p><p><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(51, 51, 51);">Màn hình hiển thị sóng dài, nhẹ nhàng và mạnh mẽ để di chuyển tới các dường bệnh nhân</span></p><p><strong style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(51, 51, 51);"><em>Tốt hơn và dễ dàng hơn cho người sử dụng với màn hình cảm ứng.</em></strong></p><p><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(51, 51, 51);">Cài đặt nhanh và dễ dàng thông qua màn hình cảm ứng hoặc nút bấm. Phụ thuộc tình hình hoặc cài đặt.</span></p><p><strong style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(51, 51, 51);"><em>Các tùy chỉnh lựu chọn thêm cho mỗi ứng dụng lâm sàng.</em></strong></p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2021-04-08 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2021-06-20
3917 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH197R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2673710 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu Birkett, mảnh, cong, đầu tù, dài 185mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu Fuchsig, mảnh, cong</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
3918 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy siêu lọc máu liên tục | Máy siêu lọc máu liên tục | OMNI | OMNI | B.Braun Avitum AG | Đức | B.Braun Avitum AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 1333333333 | t | Chiếc | false | 2021-02-23 | 2022-02-23 | <p><span style="color: black;">&nbsp;</span><strong style="color: black;">Model: </strong><span style="color: black;">OMNI</span><strong style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p><strong style="color: black;">Mã hàng: </strong><span style="color: black;">7107505</span></p><p><strong style="color: black;">Hãng/ nước sản xuất:</strong><span style="color: black;"> B.Braun/ Đức </span></p><p><strong style="color: black;">Chất lượng máy: </strong><span style="color: black;">Mới 100%, sản xuất từ năm 2020 trở về sau&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> | <p>Các mode thực hiện:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Siêu lọc liên tục chậm (SCUF – Slow Continous Ultrafiltration)</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Siêu lọc máu tĩnh mạch - tĩnh mạch liên tục </span>(CVVH - Continous Venous Venous Hemofiltration)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẩm tách máu tĩnh mạch - tĩnh mạch liên tục (CVVHD - Continous Venous Venous Hemodialysis)</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẩm tách - siêu lọc tĩnh mạch - tĩnh mạch liên tục </span>(Continous Venous Venous Hemodiafiltration)</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tách huyết tương TPE </span></p><p><strong style="color: black;"><em>Các phương pháp chống đông bao gồm:</em></strong></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Không cần chống đông</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Chống đông bằng <span style="color: black;">heparin</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chống đông bằng </span>Citrate</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chống đông bằng Citrate và Calcium</p><p>Pin dự trữ: Có pin dự trữ tích hợp sẵn</p><p><span style="color: black;">Có tính năng ghi và quản lý dữ liệu bệnh nhân</span></p><p><span style="color: black;">Có bộ làm ấm dịch ceramic tích hợp</span></p><p><span style="color: black;">Có các bơm: </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm máu </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm dịch thẩm tách </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm dịch thay thế </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Bơm dịch thải </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Một bơm heparin chống đông và calcium</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể điều chỉnh lưu lượng máu</p> |  | <p> Các mode tối thiểu có:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Siêu lọc liên tục chậm (SCUF – Slow Continous Ultrafiltration)</p><p> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Siêu lọc máu tĩnh mạch - tĩnh mạch liên tục </span>(CVVH - Continous Venous Venous Hemofiltration)</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẩm tách máu tĩnh mạch - tĩnh mạch liên tục (CVVHD - Continous Venous Venous Hemodialysis)</p><p> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thẩm tách - siêu lọc tĩnh mạch - tĩnh mạch liên tục </span>(Continous Venous Venous Hemodiafiltration)</p><p> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tách huyết tương TPE </span></p><p> <strong style="color: black;"><em>Các phương pháp chống đông bao gồm:</em></strong></p><p> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Không cần chống đông</p><p> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Chống đông bằng <span style="color: black;">heparin</span></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chống đông bằng </span>Citrate</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chống đông bằng Citrate và Calcium</p><p> Pin dự trữ: Có pin dự trữ tích hợp sẵn </p><p> <span style="color: black;">Có tính năng ghi và quản lý dữ liệu bệnh nhân</span> </p><p> <span style="color: black;">Có bộ làm ấm dịch ceramic tích hợp</span></p><p> <span style="color: black;">Có các bơm: </span></p><p> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm máu </span></p><p> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm dịch thẩm tách </span></p><p> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm dịch thay thế </span></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Bơm dịch thải </span></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Một bơm heparin chống đông và calcium</span></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể điều chỉnh lưu lượng máu</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-02-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-03-15
3919 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM236R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1622586 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mang kim Mayo-Hegar, kiểu mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 185mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim vi phẫu Ryder Diadust, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, rất mảnh, dùng cho chỉ tới 5/0</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3920 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Máy soi thanh quản có camera | ClearVue | Infinium Medical Inc. | Mỹ | Infinium Medical Inc. | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại công nghệ Nam Việt | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 130000000 | t | Bộ | true | 2021-07-10 | 2022-07-10 | <p><strong>Máy soi thanh quản có Camera(Có lưỡi dao tái sử dụng và lưỡi dao dùng 1 lần )</strong></p><p><strong>Model : ClearVue</strong></p><p><strong>Hãng sx : Infinium</strong></p><p><strong>Xuất xứ : Mỹ</strong></p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi dao nhi khoa số 2 </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi dao người trung bình số 3 </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưỡi dao người lớn 4 </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;</span></p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình 3.5 Inch</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống kính chống sương mù</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.0 Mega Pixel Camera</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng gọn nhẹ 350g</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc lại được</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian làm việc ≥ 200 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sức chứa pin : 3200mAh</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại công nghệ Nam Việt | 2021-07-10 | Công ty TNHH Thương mại công nghệ Nam Việt | 2021-07-10
3921 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | FB543R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 8788200 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey Atraumata, gập góc 45°, ngàm có răng De Bakey, cán vòng, dài 125mm, ngàm dài 53mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
3922 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống vận chuyển mẫu và thiết bị phụ trợ | Máy nối dây vô trùng - TCD | B40-00-1245 | Genesis BPS LLC | Mỹ | Genesis BPS LLC | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM |  | Nhóm null |  |  | 452000000 | t | Cái | true | 2021-05-04 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">Máy nối dây vô trùng - TCD Sterile Tube Welder:</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">là một thiết bị nhỏ gọn và bền bỉ cung cấp một hệ thống kết nối vô trùng khép kín, tối đa hóa thời hạn sử dụng của các sản phẩm máu có giá trị.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Thiết bị mới 100%</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Thao tác chỉ bằng 1 nút bấm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Có thể sử dụng hàn trên các điều kiện ống: ướt với ướt, ướt với khô, khô với khô</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Thiết kế tiết kiệm không gian</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Không yêu cầu bộ kit đi kèm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Bảo hành một năm </span></p><p> </p> | <p>1.&nbsp;Thiết bị chính</p><p><span style="color: windowtext;">2.&nbsp;</span>Copper wafer </p><p>3.&nbsp;Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt</p> |  | <p>1.&nbsp;Kích thước (Inches): 10.7 L x 3.6 W x 2.3 H</p><p>2.&nbsp;Kích thước (Centimeters): 27.2 L x 9.1 W x 5.9 H</p><p>3.&nbsp;Trọng lượng: 3.5 Lbs / 1.6 Kg</p><p>4.&nbsp;Dây cáp điện: 16 Ft / 1.8 m</p><p>5.&nbsp;Nguồn điện sử dụng: 100-240 V A/C, 47/63Hz (Universal Input Power Supply) 1.3 A</p><p>6.&nbsp;Đầu ra nguồn điện: +12V DC, 50 Watts Peak</p><p><span style="color: black;">7.Năng lương tiêu thụ: Tối đa 48 watts trong quá trình tăng nhiệt; ngoài ra tối đa&nbsp;</span></p> |  | Cam kết cung cấp phụ tùng, vật tư tiêu hao. |  | Cam kết cung cấp các dịch vu kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu. |  | CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM | 2021-05-04 | CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM | 2021-05-04
3923 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu tích | BJ016R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 5709186 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp phẫu tích và gắp chỉ, cong, hình chữ S, dài 210mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Kantrowitz, gập góc</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
3924 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ thăm dò trong phẫu thuật | BN015R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 871137 | t | Hộp | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Que thăm, thẳng, mũi tròn, dài 140mm, đường kính mũi 3,30mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Vít tự khoan Caspar</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3925 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | FB544R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 8788200 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey Atraumata, gập góc 90°, ngàm có răng De Bakey, cán vòng, dài 105mm, ngàm dài 53mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
3926 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu tích | BC110R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1131224 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích, thẳng, mũi nhọn/nhọn, dài 110mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích Kilner thẳng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3927 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Băng ca y tế 2 chức năng | PN-0148B | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm null |  |  | 21780000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>Băng ca y tế 2 chức năng</p> | <p>KT phủ bì:(DxRXC): 200x80x(58-80)</p><p>KT bề mặt nằm: (DxR): 200x65cm</p><p>Khối lượng: 79kg</p><p>Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện, tay vịn inox 201</p><p>*Tính năng :&nbsp;</p><p>1. Chiều cao có thể tăng - giảm&nbsp;:&nbsp;Thấp nhất 58cm , cao nhất 80cm .</p><p>2. Có hệ thống nâng đầu : Chiều dài phần nâng đầu: 70cm</p><p>* Chức năng : dùng đẩy chuyển bệnh cấp cứu hoặc có thể dùng làm giường nằm cho những bệnh nhân nặng khi cần có thể dùng đẩy đi cấp cứu rất thuận tiện.</p> |  | <p><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</strong></p><p class="ql-align-justify"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vật liệu:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện bền màu, hạn chế trầy xướt, tay vịn inox 201 dạng gập (xếp gọn)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Nệm: Vỏ simily, ruột PE.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bánh xe có khóa, chống xoay.</p><p class="ql-align-justify"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Kích thước phủ bì:(DxRXC): 200x80x(58-80)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Kích thước bề mặt nằm: (DxR): 200x65cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Khối lượng: 79kg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chiều cao có thể tăng - giảm:&nbsp;Thấp nhất 58cm, cao nhất 80cm .</p><p>Có hệ thống nâng đầu : Chiều dài phần nâng đầu: 70cm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
3928 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Máy realtime PCR | RealLine 96-4 | Bioron Diagnostics GmbH | Đức | Bioron Diagnostics GmbH | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1100000000 | t | Cái | true | 2021-02-23 | 2021-08-23 | <p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống mở: dễ dàng sử dụng cho mọi ứng dụng Real-time PCR.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phân tích thường quy cho các xét nghiệm chuẩn đoán.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thử nghiệm các nghiên cứu như : HRM,…</p><p>-&nbsp;&nbsp;4 kênh có sẵn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có thể sử dụng các tubes và plates tiêu chuẩn.</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống mở: dễ dàng sử dụng cho mọi ứng dụng Real-time PCR.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phân tích thường quy cho các xét nghiệm chuẩn đoán.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thử nghiệm các nghiên cứu như : HRM,…</p><p>-&nbsp;&nbsp;4 kênh có sẵn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có thể sử dụng các tubes và plates tiêu chuẩn.</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống mở: dễ dàng sử dụng cho mọi ứng dụng Real-time PCR.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phân tích thường quy cho các xét nghiệm chuẩn đoán.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thử nghiệm các nghiên cứu như : HRM,…</p><p>-&nbsp;&nbsp;4 kênh có sẵn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có thể sử dụng các tubes và plates tiêu chuẩn.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH | 2021-02-23 | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH | 2021-06-25
3929 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân | DS-8100N | Fukuda Denshi Co. Ltd. | Nhật Bản | Fukuda Denshi Co. Ltd. | Nhật Bản | ["2021"] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 210000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-20 | 2021-12-20 | <p class="ql-align-center"><strong>MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 6 THÔNG SỐ </strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Ký hiệu: DS-8100N </strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng sản xuất: Fukuda Denshi, </strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất xứ: Nhật Bản </strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);">&nbsp;</span><strong style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);">Thiết kế gọn nhẹ và siêu mỏng:</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);">&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);">Monitor theo dõi bệnh nhân Model DS-8100 thiết kế để phù hợp với nhiều môi trường sử dụng.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);">DS-8100 bao gồm 1 màn hình màu LCD 10.1 inch với thân nhỏ gọn.</span></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);"><em>﻿Một màn hình rộng trong thân máy nhỏ gọn.</em></strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);">Màn hình hiển thị sóng dài, nhẹ nhàng và mạnh mẽ để di chuyển tới các dường bệnh nhân</span></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);"><em>Tốt hơn và dễ dàng hơn cho người sử dụng với màn hình cảm ứng.</em></strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);">Cài đặt nhanh và dễ dàng thông qua màn hình cảm ứng hoặc nút bấm. Phụ thuộc tình hình hoặc cài đặt.</span></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);"><em>Các tùy chỉnh lựu chọn thêm cho mỗi ứng dụng lâm sàng.</em></strong></p> | [8 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2021-06-20 | Công ty Cổ phần Đầu tư HDN | 2021-06-22
3930 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | FB557R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 10177600 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp nối mạch máu không chấn thương De Bakey Atraumata, dùng cho trẻ em, cong nhiều, ngàm có răng De Bakey, dài 160mm, ngàm rộng 31mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
3931 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch tự động | AutoMed 3400 | ACE medical Co., Ltd | Hàn Quốc | ACE medical Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 20000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-11-06 | <p>DẢI TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY: 0.1 ~ 50ml/h ( bước 0.1ml)</p> <p>DẢI LIỀU BOLUS: 0.1 ~ 50ml (bước 0.1ml)</p> <p>DẢI THỜI GIAN KHÓA: 1 ~ 60 phút (bước 1 phút)</p> <p>DẢI TỔNG GIỚI HẠN DUNG TÍCH: 0 ~ 250ml, không giới hạn (bước 1ml)</p> <p>DẢI DUNG TÍCH TẢI: 0 ~ 9ml (bước 1ml)</p> <p>ĐỘ CHÍNH XÁC VỚI BỘ I.V: ±5%</p> <p>THỜI GIAN VẬN HÀNH: Tối đa 110 giờ (cho 4 pin AAA)</p> <p>"CẢNH BÁO: TẮC NGHẼN, HOÀN THÀNH TRUYỀN,</p> <p>PIN YẾU, SỰ CỐ HỆ THỐNG, MỞ NẮP"</p> <p>KÍCH THƯỚC (Rộng×Sâu×Cao): 76×96×27.5 (mm)</p> <p>TRỌNG LƯỢNG: Khoảng 120g</p> | <p>Máy chính: 01 chiếc</p> <p>Dây đeo: 01 chiếc</p> <p>Nút bấm Bolus: 01 chiếc</p> <p>Bộ nguồn dự phòng: 01 Bộ</p> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ</p> |  |  | <p>- Dịch vụ đào tạo, bảo hành máy</p> <p>- Dịch vụ bảo trì máy theo định kỳ</p> |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2020-11-06 | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2020-11-11
3932 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị bằng sóng xung kích kết hợp masage V-actor | MASTERPULS® MP50 | Storz Medical AG | Thụy Sĩ | Storz Medical AG | Thụy Sĩ | ["2020"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 785000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-12 | 2021-11-30 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống sóng xung kích xuyên tâm của dòng sản phẩm MASTERPULS<sup>®</sup>&nbsp;»ultra« có đặc trưng ở kích thước nhỏ gọn, độ tin cậy cao, chi phí bảo d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ưỡng thấp và bộ phận truyền động »Air Power« không gây ồn khi hoạt động.</p><p class="ql-align-justify">Liệu pháp sóng xung kích xuyên tâm và liệu pháp massage rung V-ACTOR<sup>®</sup>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Thiết kế tiện lợi: tất cả các thành phần điều khiển được tích hợp trên màn hình hiển thị của dụng cụ phát cầm tay »FALCON« và, do vậy, giúp điều trị liên tục và không bị mỏi tay khi thực hiện trực tiếp trên bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">Dòng sản phẩm MASTERPULS<sup>®</sup>&nbsp;»ultra« phù hợp với mọi cơ sở phòng khám và màu sắc của thiết bị có thể kết hợp hài hoà với môi trường xung quanh trong phòng khám. Phụ kiện có thể tuỳ chọn màu sắc: xanh lá, xanh dương, cam và đen.</p> | <p><strong>PHỤ KIỆN CHUẨN</strong></p><p>01x Màn hình LCD màu cảm ứng hỗ trợ nâng cấp lên giao diện Tiếng Việt, có thể tách rời với thiết bị</p><p>01 x Dụng cụ phát cầm tay »FALCON« với màn hình LCD hiển thị áp lực và số lần bắn</p><p>01 x Bộ đạn và ống dẫn đạn</p><p>01 x Giá đỡ màn hình</p><p>01 x Bộ dây kết nối màn hình và máy</p><p>01 x Thanh giữ dụng cụ phát</p><p>01 x Đầu bắn ø20mm</p><p>01 x Đầu bắn ø15mm</p><p>01 x Chai gel 250ml</p><p>01 x Dây nguồn</p><p>01 x Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt</p> | <p><strong>PHỤ KIỆN CHUẨN</strong></p><p>01x Màn hình LCD màu cảm ứng hỗ trợ nâng cấp lên giao diện Tiếng Việt, có thể tách rời với thiết bị</p><p>01 x Dụng cụ phát cầm tay »FALCON« với màn hình LCD hiển thị áp lực và số lần bắn</p><p>01 x Bộ đạn và ống dẫn đạn</p><p>01 x Giá đỡ màn hình</p><p>01 x Bộ dây kết nối màn hình và máy</p><p>01 x Thanh giữ dụng cụ phát</p><p>01 x Đầu bắn D20-S, ø20mm</p><p>01 x Đầu bắn Ro40, ø15mm</p><p>01 x Đầu phát massage áp lực hơi V-actor</p><p>01 x Đầu massage </p><p>01 x Giá đã đầu phát massage </p><p>01 x Chai gel 250ml</p><p>01 x Dây nguồn</p><p>01 x Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt</p> | <p class="ql-align-justify"><strong>Điểm nổi bật</strong></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng chạm 10” (tuỳ chọn)</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống quản lí dữ liệu bệnh nhân bao gồm cả lịch sử điều trị</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các thông số điều trị được hỗ trợ bởi video và hình ảnh hướng dẫn</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Atlas giải phẫu học điện tử Visible Body®</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng chạm - Tổng quan vùng bị đau</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng chạm – Atlas giải phẫu học điện tử</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-01-03
3933 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Xe đẩy thuốc cấp cứu | HL-EC0411-2S | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. | Hàn Quốc | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang |  | Nhóm null |  |  | 45000000 | t | Cái | true | 2021-06-08 | 2022-12-31 | <p>Xe dùng cho việc đựng thuốc và dụng cụ dùng trong cấp cứu.</p><p>Số lượng ngăn kéo tùy chọn.</p><p>Ngăn kéo có thể tháo rời.</p><p>Hộc đựng thuốc có thể chia ô.</p><p>Có khóa trung tâm.</p><p>bánh xe có khóa 02 bánh.</p> | <p>Cấu hình bao gồm:</p><p>01 xe chính.</p><p>02 thùng rác.</p><p>01 tấm CPR.</p><p>01 hộc chứa tiện ích.</p><p>01 bàn viết tài liệu.</p><p>01 bình hủy kim.</p><p>01 khay inox.</p> |  | <p>Kích thước: 750x520x940 mm</p><p>Vật liệu hộc chứa: nhựa ABS.</p><p>Ngăn kéo: Nhựa ABS và nhôm.</p><p>Khung xe: nhôm thanh.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-08 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-08
3934 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | FB558R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 10177600 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp nối mạch máu không chấn thương De Bakey Atraumata, dùng cho trẻ em, cong nhiều, ngàm có răng De Bakey, dài 170mm, ngàm rộng 40mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
3935 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Ghế máy nha khoa | KY -528 | Kuang Yeu Medical Co., Ltd. | Đài Loan | Kuang Yeu Medical Co., Ltd. | Đài Loan | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 148500000 | t | Cái | true | 2021-06-21 | 2022-06-21 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hàng mới 100%, năm sản xuất: 2020 trở về sau</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hàng mới 100%, năm sản xuất: 2020 trở về sau</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thuộc nhóm 6 theo Thông tư 14. Phân loại A.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện cung cấp: 220V, 50/60Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường làm việc:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 40<sup>0</sup>C</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tối đa: 90%</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực hơi 700 ~ 1060 hPa</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghế bênh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghế cho nha sĩ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống đèn nha khoa </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống cung cấp nước sạch</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống nhổ bằng sứ cao cấp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ly nước cảm ứng, vòi nước cảm ứng rửa ống nhổ khi bệnh nhân súc miệng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mâm dụng cụ: 5 vị trí gắn dụng cụ</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Vị trí tay xịt 3 chức năng</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 Vị trí tay</p><p> khoan siêu&nbsp;tốc &nbsp;</p><p><br></p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Vị trí b</p><p>ộ tay khoan chậm tốc &nbsp;&nbsp;</p><p><br></p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Vị trí tay cạo vôi,….</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn xem phim X-Ray </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím điều khiển bằng sensor có 4 chức năng lên xuống, ngã xếp lưng, một chức năng cấp cứu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống trợ thủ:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím điều khiển 4 chức năng.</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hút phẫu thuật</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hút nước bọt</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay xịt 03 chức năng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pedal điều khiển các chức năng ghế, nước ấm súc miệng.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | 2021-06-21 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA | 2021-06-21
3936 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu tích | BD151R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 3945318 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp phẫu tích không chấn thương Adson Durogrip TC, thẳng, cán vàng, dài 120mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích không chấn thương</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3937 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Máy realtime PCR | RealLine 48-4 | Bioron Diagnostics GmbH | Đức | Bioron Diagnostics GmbH | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH | Đức | Nhóm 3 |  |  | 750000000 | t | Cái | true | 2021-02-23 | 2021-08-23 | <p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống mở: dễ dàng sử dụng cho mọi ứng dụng Real-time PCR.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phân tích thường quy cho các xét nghiệm chuẩn đoán.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thử nghiệm các nghiên cứu như : HRM,…</p><p>-&nbsp;&nbsp;4 kênh có sẵn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có thể sử dụng các tubes và plates tiêu chuẩn.</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống mở: dễ dàng sử dụng cho mọi ứng dụng Real-time PCR.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phân tích thường quy cho các xét nghiệm chuẩn đoán.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thử nghiệm các nghiên cứu như : HRM,…</p><p>-&nbsp;&nbsp;4 kênh có sẵn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có thể sử dụng các tubes và plates tiêu chuẩn.</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống mở: dễ dàng sử dụng cho mọi ứng dụng Real-time PCR.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phân tích thường quy cho các xét nghiệm chuẩn đoán.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thử nghiệm các nghiên cứu như : HRM,…</p><p>-&nbsp;&nbsp;4 kênh có sẵn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có thể sử dụng các tubes và plates tiêu chuẩn.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH | 2021-02-23 | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH | 2021-06-25
3938 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính loup phẫu thuật 2113-P-2012 | 2113-P-2012 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 34000000 | t | Cái | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p>Kính loup phẫu thuật 2113-P-2012 (độ phóng đại 5.5x, khoảng cách làm việc 34cm)</p><p>XL Advantage loupes, 5.5x @ 34cm, padded case, caps, flip lever and lens cloth</p> | <p>Kính loup phẫu thuật 2113-P-2012 (độ phóng đại 5.5x, khoảng cách làm việc 34cm)</p><p>XL Advantage loupes, 5.5x @ 34cm, padded case, caps, flip lever and lens cloth</p> |  | <p>Kính loup phẫu thuật 2113-P-2012 (độ phóng đại 5.5x, khoảng cách làm việc 34cm)</p><p>XL Advantage loupes, 5.5x @ 34cm, padded case, caps, flip lever and lens cloth</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-30 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-30
3939 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | FB561R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 10177600 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu không chấn thương Derra Atraumata, dùng cho trẻ em, cong, ngàm có răng De Bakey, dài 175mm, ngàm rộng 26mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
3940 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy PCR có Gradient | Máy nhân gen PCR | 4452301 | Life Technologies Holdings Pte Ltd | Singapore | Life Technologies Holdings Pte Ltd | Singapore |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | Singapore | Nhóm 6 |  |  | 487008000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Máy nhân gen PCR</p> | <p>Máy chính, dây nguồn, tài liệu hướng dẫn, bộ stater kit</p> |  | <p>Định dạng block: 0.02ml, bằng vật liệu nhôm</p> <p>Đặc điểm:</p> <p>Tốc độ gia nhiệt tối đa cho block: 3,7°C/giây</p> <p>Tốc độ gia nhiệt tối đa cho mẫu: 3,1°C/giây</p> <p>Có khả năng chạy hóa chất fast PCR</p> <p>Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,25°C (35,0 – 99,9°C)</p> <p>Dải điều khiển nhiệt độ: 0-100,0°C</p> <p>Độ đồng đều nhiệt độ: &lt; 0,5°C (20 giây sau khi đạt nhiệt độ 95°C)</p> <p>Kích thước máy: 24,5x23,7x48,5cm</p> <p>Trọng lượng máy: 11,4kg</p> <p>Thể tích PCR tương thích: 5-20µl</p> <p>Bộ nhớ máy: bộ nhớ tích hợp và USB</p> <p>Giao diện hiển thị: Màn hình cảm ứng 32000 màu kích thước 6,5 inch</p> <p>Chức năng tính toán nhiệt độ nóng chảy (Tm): sử dụng thông qua menu trên màn hình cảm ứng.</p> <p>Công suất tiêu thụ điện: Max 800 VA</p> <p>Nguồn điện sử dụng: 100-240V, 50-60Hz</p> <p>Dải chênh nhiệt độ của block Veriflex: 25,0°C (sai khác tối đa giữa 2 vùng liên tiếp: 5,0°C)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | 2020-12-31
3941 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống cho phòng mổ cột sống | N/A | Symmetry Surgical, Inc | Séc,Đức,Pakistan,Thổ Nhĩ Kỳ,Mỹ | Symmetry Surgical, Inc | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | Đức | Nhóm 4 |  |  | 1050000000 | t | Bộ | true | 2021-05-04 | 2022-05-04 | <p>Hãng chủ sở hữu: Medin - Séc và Symmetry - Mỹ</p><p>Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống cho Phòng mổ cột sống khoảng 50 mục, 63 chi tiết</p> | <p>- Hộp hấp</p><p>- Kéo</p><p>- Ống hút</p><p>- Gouge gặm xương</p><p>- Đục</p><p>- Búa</p><p>- Vén rễ</p><p>- Cán dao</p><p>- Banh</p><p>- Curette</p><p>- Kerrison</p><p>- Kìm gặm đĩa đệm</p> |  | <p>Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống cho Phòng mổ cột sống khoảng 50 mục</p> | <p>Bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-04 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-05
3942 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC911R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 6269844 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích Jameson Supercut, mảnh, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, dài 130mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3943 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính loup phẫu thuật 2113-P-2013 | 2113-P-2013 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 34000000 | t | Cái | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Kính loup phẫu thuật 2113-P-2013 (độ phóng đại 5.5x, khoảng cách làm việc 42cm)</span></p><p><span class="ql-cursor">﻿</span>XL Advantage loupes, 5.5x @ 42cm, padded case, caps, flip lever and lens cloth</p> | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Kính loup phẫu thuật 2113-P-2013 (độ phóng đại 5.5x, khoảng cách làm việc 42cm)</span></p><p>XL Advantage loupes, 5.5x @ 42cm, padded case, caps, flip lever and lens cloth</p> |  | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Kính loup phẫu thuật 2113-P-2013 (độ phóng đại 5.5x, khoảng cách làm việc 42cm)</span></p><p>XL Advantage loupes, 5.5x @ 42cm, padded case, caps, flip lever and lens cloth</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-30 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-30
3944 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu tích | BJ104R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 4141505 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp phẫu tích Gemini, gập góc phải, dài 230mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Kantrowitz, gập góc</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
3945 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Máy realtime PCR | RealLine 48-5 | Bioron Diagnostics GmbH | Đức | Bioron Diagnostics GmbH | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH | Đức | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Cái | true | 2020-12-28 | 2021-08-01 | <p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống mở: dễ dàng sử dụng cho mọi ứng dụng Real-time PCR.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phân tích thường quy cho các xét nghiệm chuẩn đoán.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thử nghiệm các nghiên cứu như : HRM,…</p><p>-&nbsp;&nbsp;5 kênh có sẵn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có thể sử dụng các tubes và plates tiêu chuẩn.</p><p>-&nbsp;</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống mở: dễ dàng sử dụng cho mọi ứng dụng Real-time PCR.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phân tích thường quy cho các xét nghiệm chuẩn đoán.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thử nghiệm các nghiên cứu như : HRM,…</p><p>-&nbsp;&nbsp;5 kênh có sẵn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có thể sử dụng các tubes và plates tiêu chuẩn.</p><p>-&nbsp;</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống mở: dễ dàng sử dụng cho mọi ứng dụng Real-time PCR.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phân tích thường quy cho các xét nghiệm chuẩn đoán.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thử nghiệm các nghiên cứu như : HRM,…</p><p>-&nbsp;5 kênh có sẵn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có thể sử dụng các tubes và plates tiêu chuẩn.</p><p>-</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH | 2020-12-28 | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH | 2021-06-25
3946 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Máy vỗ rung lồng ngực tần số cao | Máy vỗ rung lồng ngực | 205 | Hill-rom, Inc | Singapore | Hill-rom, Inc | Singapore |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 450000000 | t | Cái | true | 2021-06-22 | 2022-12-31 | <p>hàng mới 100%</p> | <p>Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 máy Trong đó đã bao gồm:</p> <p>Ống dẫn khí: 02 cái</p> <p>Áo vỗ rung dùng nhiều lần: 01 cái</p> <p>Bộ điều khiển cầm tay: 01 bộ</p> <p>Xe đẩy máy: 01 chiếc</p> <p>Dây nguồn: 01 chiếc</p> |  | <p>thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-22
3947 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Bộ kit phát hiện các đột biến trên codon 345, 420, 542, 545, 546, 1047 và 1049 của gen PIK3CA dạng đông khô | EasyPGX ® ready PIK3CA (48 test)-RT036 | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Italy | Nhóm 3 |  |  | 140000000 | t | Hộp | true | 2021-03-29 | 2021-12-31 | <p>Bộ kit phát hiện các đột biến trên codon 345, 420, 542, 545, 546, 1047 và 1049 của gen PIK3CA dạng đông khô</p> | <p>Bộ kit phát hiện các đột biến trên codon 345, 420, 542, 545, 546, 1047 và 1049 của gen PIK3CA và gen nội kiểm trong mỗi phản ứng</p> |  | <p>EasyPGX ® ready PIK3CA (48 test)</p><p>+ Bộ kit phát hiện các đột biến trên codon 345, 420, 542, 545, 546, 1047 và 1049 của gen PIK3CA và gen nội kiểm trong mỗi phản ứng.</p><p>+ Tự động phân tích và báo cáo kết quả với phần mềm Easy PGX Software.</p><p>+ Thuốc thử định dạng đông khô, được chia sẵn trong các strip 8 giếng, bảo quản vận chuyển ở nhiệt độ phòng.</p><p>+ Độ nhạy: LOD 0.5%</p><p>+ Loại mẫu: DNA tách từ mẫu mô tươi hoặc đúc parafin (FFPE) và các mẫu huyết tương.</p><p>+ Cung cấp bao gồm: Hoá chất tách chiết mô + Hoá chất Real-time PCR đông khô.</p><p>+ Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE-IVD.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29
3948 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu | N/A | Symmetry Surgical, Inc | Đức,Pakistan,Thổ Nhĩ Kỳ,Mỹ | Symmetry Surgical, Inc | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | Đức | Nhóm 4 |  |  | 725000000 | t | Bộ | true | 2021-05-04 | 2022-05-04 | <p>Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu khoảng 53 mục, 56 chi tiết</p> | <p> - Hộp hấp</p><p> - Kéo</p><p> - Nhíp</p><p> - Kẹp phẫu tích</p><p> - Banh</p><p> - Kẹp mạch máu</p><p> - Kẹp tĩnh mạch</p><p> - Kéo vi phẫu</p><p> - Kẹp mang kim</p> |  | <p>Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu khoảng 53 mục, 56 chi tiết</p> | <p>Bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-04 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-04
3949 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động CA-270 (không điện giải, cuvette nhựa) | CA-270 | Furuno Electric Co. Ltd | Nhật Bản | Furuno Electric Co. Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1661000000 | t | Bộ | true | 2021-05-31 | 2021-08-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động không điện giải, cuvette nhựa (công suất 450 xét nghiệm sinh hóa / giờ)</p><p>Model: CA-270&nbsp;</p><p>Hãng sản xuất: Furuno Electric Co., Ltd./Nhật Bản&nbsp;</p><p>Xuất xứ: Nhật Bản</p> | <p>- Máy chính: 01 máy</p><p>- Máy tính (mua trong nước) kèm phần mềm điều khiển: 01 chiếc</p><p>- Máy in khổ giấy A4 (mua trong nước): 01 chiếc&nbsp;</p><p>- Khay đựng bệnh phẩm: 01 chiếc</p><p>Khay đựng hóa chất: 01 chiếc</p><p>- Cuvette (nhựa, lắp sẵn): 01 bộ</p><p>- Bộ hóa chất ban đầu: GOT, GPT, Glucose mỗi loại 1 hộp</p><p>- Calibrator và QC tương ứng với hóa chất ban đầu: mỗi loại 1 lọ.</p><p>- Dịch rửa đi kèm theo máy: 1 bộ</p><p>- Bộ hóa chất và điện cực đo điện giải 3 thông số Na, K, Cl: 01 bộ.</p><p>- Bộ lưu điện 2KVA (mua trong nước): 1 bộ</p><p>- Bộ lọc nước RO công suất (mua trong nước): 10L/giờ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ</p> |  | <p>- Kiểu máy: hoàn toàn tự động, truy cập ngẫu nhiên</p><p>- Công suất xét nghiệm: 450 xét nghiệm/giờ với điện giải</p><p>- Cuvette: nhựa</p><p>- Kiểu đo: Điểm cuối, Điểm cuối 2 điểm, Động học, Động học 2 điểm và điện giải</p><p>- Phương pháp phát hiện: Đo trực tiếp độ hấp thụ trong cóng phản ứng một màu hoặc hai màu</p><p>- Phương pháp đo:&nbsp;</p><p>+ Xét nghiệm sinh hoá sử dụng phương pháp đo quang</p><p>+ Miễn dịch độ đục bằng phương pháp đo quang (Hóa chất Latex)</p><p>- Số lượng xét nghiệm đồng thời đo được: 50 xét nghiệm + 3 xét nghiệm Na, K, Cl</p><p>- Số phương pháp phân tích có sẵn: 240 phương pháp (mẫu huyết thanh: 60, mẫu huyết tương: 60, mẫu nước tiểu: 60, mẫu khác: 60)</p><p>- Hệ thống mở (sử dụng hóa chất của hãng khác): Có</p><p>- Lưu trữ kết quả đo: 1.000.000 kết quả</p><p>- Lưu trữ kết quả QC: 50.000 kết quả</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-05-31 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-05-31
3950 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật mở bụng tổng quát | N/A | Symmetry Surgical, Inc | Séc,Đức,Pakistan,Thổ Nhĩ Kỳ,Mỹ | Symmetry Surgical, Inc | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | Đức | Nhóm 4 |  |  | 750000000 | t | Bộ | true | 2021-05-04 | 2022-05-04 | <p>Hãng chủ sở hữu: Medin - Séc và Symmetry - Mỹ</p><p>Bộ dụng cụ phẫu thuật mở bụng tổng quát khoảng 61 mục, 152 chi tiết</p> | <p> -Hộp hấp</p><p> - Kẹp săng</p><p> - Kẹp gạc</p><p> - Cán dao</p><p> - Kéo phẫu tích</p><p> - Kẹp mạch</p><p> - Nhíp</p><p> - Kẹp cầm máu</p><p> - Banh</p><p> - Kẹp mang kim</p><p> </p> |  | <p>Bộ dụng cụ phẫu thuật mở bụng tổng quát khoảng 61 mục, 152 chi tiết</p> | <p>Bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-04 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-05
3951 |  |  |  | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba | Việt Nam | ["1990"] | Công Ty TNHH DV TM Thiên Việt | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 | t | Cái | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | Công Ty TNHH DV TM Thiên Việt | 2021-06-21 | Công Ty TNHH DV TM Thiên Việt | 2021-06-21
3952 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Gọng kính loup phẫu thuật 2199-P-1500 | 2199-P-1500 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 7000000 | t | Cái | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">Gọng kính loup phẫu thuật 2199-P-1500 (màu đen, kiểu thể thao)</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">Keeler Sport Frame, Black, Regular fit with soft case and accessories</span></p> | <p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">Gọng kính loup phẫu thuật 2199-P-1500 (màu đen, kiểu thể thao)</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">Keeler Sport Frame, Black, Regular fit with soft case and accessories</span></p> |  | <p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">Gọng kính loup phẫu thuật 2199-P-1500 (màu đen, kiểu thể thao)</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">Keeler Sport Frame, Black, Regular fit with soft case and accessories</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-30 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-30
3953 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản phụ khoa | Ghế khám sản khoa kèm đầu soi cổ tử cung và màn hình hiển thị LCD 17 inch | Gracie | BORCAD Medical a.s. | Séc | BORCAD Medical a.s. | Séc | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Séc | Nhóm 3 |  |  | 620000000 | t | Cái | true | 2021-05-21 | 2022-05-21 | <p>Mới 100%, sản xuất từ năm 2019 trở đi.</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất l­ượng Quốc tế ISO 9001, CE hoặc ISO 13485 hoặc tương đương;</p><p>- Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ: Tối đa 40<sup>o</sup>; Độ ẩm: Tối đa 75%</p><p>- Nguồn điện hoạt động: 230VAC/50Hz</p> | <p class="ql-align-justify"> Ghế chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 01 cái</p><p class="ql-align-justify"> Ắc quy dự phòng: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"> Tấm đỡ bàn chân (Foot rest) kèm khung tựa đùi (Femoral support): 01 cặp</p><p class="ql-align-justify"> Bộ điều khiển từ xa (Hand control): 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"> Bộ điều khiển gắn tích hợp tại trụ ghế: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"> Bàn đạp điều khiển không dây: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"> Khay hứng: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"> Đầu soi cổ tử cung hiển thị video kỹ thuật số gắn tích hợp vào ghế: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"> Màn hình LCD 17 inch kèm tay treo tích hợp: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"> Sách HDSD: 01 bộ&nbsp;</p><p> </p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;"><u>Thông số ghế khám chính:</u></strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Tổng chiều dài: 1780mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Tổng chiều rộng: 760mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-Chiều rộng phần ngồi: 630mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-Khoảng nâng hạ: 520-1150mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-Tốc độ nâng: 30mm/s</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;Góc điều chỉnh tựa lưng: -7</span><sup style="color: black;">o</sup><span style="color: black;">/+50</span><sup style="color: black;"> o</sup></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Góc điều chỉnh phần ngồi (seat part): +5</span><sup style="color: black;">o</sup><span style="color: black;">/+10</span><sup style="color: black;"> o</sup><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">Thông số đầu soi cổ tử cung:</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-Lấy tiêu cự tự động/bằng tay</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-Zoom tối đa 20 lần (Zoom quang học: 1,5x-20x; Zoom KTS: 10x)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-Đường kính trường quan sát (30mm (10x zoom))</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Khoảng cách làm việc: 240-330mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Chụp lại hình ảnh và ghi lại video</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Truyền hình ảnh và video không dây đến máy tính qua mạng WLAN hoặc LAN</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;Vị trí đèn soi được đặt ở dưới vị trí ngồi và không vượt quá kích thước của ghế, không gây cản trở khi quét qua lại để khám chữa</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Lọc phân cực giúp loại bỏ tình trạng lóa trong quá trình khám</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;Đầu soi full HD mang lại các chi tiết sắc nét cho chẩn đoán chính xác</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-05-21 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-05-21
3954 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Exicycler 96 | Exicycler 96 | Bioneer Corporation | Hàn Quốc | Bioneer Corporation | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1655500000 | t | Chiếc | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>Máy khuếch đại tín hiệu gen đích DNA/RNA 96 giếng theo nguyên lý luân nhiệt, kết quả hiện thị thời gian thực trên màn hình tỉ lệ thuận với nồng độ gen có mặt trong mẫu ban đầu</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:340px;" width="340"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:340px;"><br /> - Kích thước : 355W x 540H x 470D.<br /> - Khối lượng : 30kg. Nguốn điện 100-240VAC, 50-60Hz.<br /> - Công suất 850W<br /> - 96 giếng phản ứng<br /> - Ánh sáng truyền theo phương thẳng đứng<br /> - 01 máy chính đi kèm 01 bộ máy tính cài phần mềm điều khiển và phân tích dữ liệu</td> </tr> </tbody> </table> |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:360px;" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:360px;"><br /> - Phương pháp luân nhiệt: Peltier. Dải nhiệt độ làm việc : 4.0°C ~ 99.9°C<br /> - Nhiệt độ chính xác : ± 0.3°C<br /> - Nhiệt độ đồng nhất : ± 0.5°C<br /> - Tốc độ tối đa trên đường : 2.5°C/ giây<br /> - Nhiệt độ tăng từ : 0.1°C ~ 99.9°<br /> - Thời gian tăng từ 1 giây – 60 giây</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-05-13
3955 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Máy realtime PCR | RealLine 96-5 | Bioron Diagnostics GmbH | Đức | Bioron Diagnostics GmbH | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Cái | true | 2020-12-28 | 2021-08-01 | <p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống mở</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phân tích thường quy cho các xét nghiệm chuẩn đoán.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thử nghiệm các nghiên cứu như : HRM,…</p><p>-&nbsp;&nbsp;5 kênh có sẵn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có thể sử dụng các tubes và plates tiêu chuẩn.</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống mở</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phân tích thường quy cho các xét nghiệm chuẩn đoán.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thử nghiệm các nghiên cứu như : HRM,…</p><p>-&nbsp;&nbsp;5 kênh có sẵn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có thể sử dụng các tubes và plates tiêu chuẩn.</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;Hệ thống mở</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phân tích thường quy cho các xét nghiệm chuẩn đoán.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thử nghiệm các nghiên cứu như : HRM,…</p><p>-&nbsp;&nbsp;5 kênh có sẵn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có thể sử dụng các tubes và plates tiêu chuẩn.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH | 2020-12-28 | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH | 2021-06-25
3956 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não cho phòng cấp cứu tổng hợp | N/A | Symmetry Surgical, Inc | Séc,Đức,Pakistan,Thổ Nhĩ Kỳ,Mỹ | Symmetry Surgical, Inc | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | Đức | Nhóm 4 |  |  | 820000000 | t | Bộ | true | 2021-05-04 | 2022-05-04 | <p>Hãng chủ sở hữu: Medin - Séc và Symmetry - Mỹ</p><p>Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não cho Phòng cấp cứu tổng hợp khoảng 60 mục, 84 chi tiết</p> | <p> - Hộp hấp</p><p> - Kẹp săng</p><p> - Cán dao</p><p> - Kéo</p><p> - Kéo vi phẫu</p><p> - Nhíp</p><p> - Ống hút</p><p> - Kẹp cầm máu</p><p> - Banh da đầu</p><p> - Lóc màng xương</p><p> - Gouge gặm xương</p><p> - Kìm mang kẹp cầm máu da đầu</p><p> - Kerrison</p><p> - Nhíp đốt điện</p><p><br></p> |  | <p> Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não cho Phòng cấp cứu tổng hợp khoảng 60 mục, 84 chi tiết</p> | <p>Bảo hành 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-04 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-05
3957 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH333R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1302200 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu Spencer-Wells, cong, đầu tù, dài 130mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu Kocher-Ochsner, thẳng, có răng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3958 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC937R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 3256859 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích Metzenbaum Supercut, mảnh, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, dài 180mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3959 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Terufusion Infusion Pump Type LF3 | TE-LF630 | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Nhật Bản | Terumo Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 50000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2020-11-30 | <ul> <li>Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, các khoa chăm sóc đặc biệt, khoa sơ sinh, khoa điều trị tim mạch và nhiều phòng khoa khác.</li> <li>Dùng để truyền dịch vào cơ thể bệnh nhân với độ chính xác cao.</li> <li>Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</li> <li>Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát.</li> <li>Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ.</li> <li>Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng.</li> <li>Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.</li> <li>Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy.</li> <li>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-10-30 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-11-30
3960 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản phụ khoa | Graciella | BORCAD Medical a.s. | Séc | BORCAD Medical a.s. | Séc | ["2020"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Séc | Nhóm 3 |  |  | 380000000 | t | Cái | true | 2021-05-21 | 2022-05-21 | <p>Mới 100%, sản xuất từ năm 2020 trở đi.</p><p>Đạt tiêu chuẩn chất l­ượng Quốc tế ISO 9001, CE hoặc ISO 13485 hoặc tương đương;</p><p>Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ: Tối đa 40<sup>o</sup>; Độ ẩm: Tối đa 75%</p><p>Nguồn điện hoạt động: 230VAC/50Hz</p> | <p>Ghế khám kèm đệm kháng khuẩn và phụ kiện tiêu chuẩn của NSX: 01 cái</p><p>Tấm đỡ chân (Leg rest) cố định: 01 cặp</p><p>Bộ điều khiển cầm tay (Hand controller): 01 cái</p><p>Khay hứng bằng nhựa: 01 cái</p><p>Trục giữ giấy: 01 cái</p><p>Sách HDSD: 01 bộ&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p class="ql-align-justify">Ghế khám sản phụ khoa Graciella có kết cấu khung làm bằng thép phủ sơn tĩnh điện và hai cột trụ làm bằng hợp kim nhôm oxy hóa điện phân, kiểu ống lồng chắc chắn, dễ lau chùi vệ sinh:</p><p class="ql-align-justify"><u>Thông số chính:</u></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài tối đa (chưa bao gồm phần đỡ chân): 1316mm±10mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài tối đa (bao gồm cả phần đỡ chân): 1750mm±10mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài tối đa (chưa bao gồm phần đỡ chân Goepel): 1486mm±10mm – Tùy chọn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài tối đa (bao gồm cả phần đỡ chân Goepel): 1518mm±10mm – Tùy chọn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tổng chiều rộng (tính cả hai bên đỡ chân): 760mm±5mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều rộng phần đệm (tối đa): 622mm±5mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ dày đệm 30mm ±2mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng nâng hạ chiều cao: 628-1050mm±5mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc điều chỉnh phần tựa lưng và phần hông: 0<sup>o</sup>±2<sup>o</sup>/+40<sup>o</sup>±2<sup>o</sup></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc điều chỉnh tư thế Trenderlenburg: -12<sup>o</sup> ±1<sup>o</sup></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng bệnh nhân tối đa: 180kg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng vận hành an toàn tối đa: 190kg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khay hứng dịch bằng nhựa.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn: &lt;48dB</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn an toàn sử dụng điện: Phù hợp với tiêu chuẩn IEC.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo vệ chống sốc điện: cấp I</p><p>Chống thấm, chống bụi: IP X4 hoặc tương đương.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-05-21 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-05-21
3961 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh ánh sáng lạnh 120,000 Lux | Honey Lux LED 120 | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 310000000 | t | Chiếc | false | 2021-05-21 | 2022-12-31 | <p>Model: <strong>Honey Lux LED 120</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>JW Bio Science</strong></p><p>Xuất xứ: <strong>Hàn Quốc</strong></p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ treo trần sử dụng công nghệ ánh sáng trắng lạnh – LED.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ thân thiện với môi trường.&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tại bầu đèn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quang ≤ 1<sup>0</sup>C.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng chiếu xuống bàn mổ không bị bóng mờ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím được đặt ở bên cạnh và có dạng phím màng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 05 phím điều khiển cường độ ánh sáng, điều chỉnh độ hội tụ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng cho mổ nội soi, đèn được điều chỉnh cường độ sáng sao cho đạt khoảng 5% tổng độ sáng của cả bầu đèn.</p><p>Tay nắm tiệt trùng ở giữa dùng để điều khiển bầu đèn, điều khiển trường chiếu và có thể tháo lắp và tiệt trùng bằng hoá chất hoặc hấp sấy ở nhiệt độ cao</p> | <p><strong><u>Cấu hình kèm theo</u></strong><u>: </u></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân đèn chính gồm 01 nhánh đèn: 01 chiếc. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm tiệt trùng: 02 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn: 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn: 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</p><p>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ</p> |  | <p><strong><em>Thông số kỹ thuật</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ ánh sáng: 120.000 Lux </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 4.300K</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số màu: 94 (Ra)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính trường chiếu: 22 – 29 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu trường chiếu: 150 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính chóa đèn: 62 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh cường độ sáng: 10% – 100% (10 bước)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 120 VA </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn: 110-230 VAC, 50/60Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng bóng LED: 88 bóng </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hoạt động: 10<sup>o</sup>C – 40<sup>o</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm: 10% - 100%</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-21 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-21
3962 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi tiêu hóa chuẩn đoán thường quy | EPK-V1500c | Pentax-Aohua Medical Technologies Co., Ltd | Trung Quốc | Pentax-Aohua Medical Technologies Co., Ltd | Trung Quốc |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia |  | Nhóm 4 |  |  | 1350000000 | t | Hệ thống | false | 2021-04-12 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống nội soi tiêu hóa chuẩn đoán thường quy</p> | <p>Hệ thống nội soi tiêu hóa chuẩn đoán thường quy bao gồm:</p><ol><li>Máy nội soi: EPK-V1500c</li><li>Dây nội soi dạ dày: EG27-V10c </li><li>Dây nội soi đại tràng: EC38-V10cM</li></ol> | [7 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | 2021-04-12 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Mai Gia | 2021-06-08
3963 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Gọng kính loup phẫu thuật 2199-P-1519 | 2199-P-1519 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 7000000 | t | Cái | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p>Gọng kính loup phẫu thuật 2199-P-1519 (màu xanh biển, kiểu thể thao)</p><p>Keeler Sport Frame, Blue, Regular fit with soft case and accessories</p> | <p>Gọng kính loup phẫu thuật 2199-P-1519 (màu xanh biển, kiểu thể thao)</p><p>Keeler Sport Frame, Blue, Regular fit with soft case and accessories</p> |  | <p>Gọng kính loup phẫu thuật 2199-P-1519 (màu xanh biển, kiểu thể thao)</p><p>Keeler Sport Frame, Blue, Regular fit with soft case and accessories</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-30 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-30
3964 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD338R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1252425 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp gắp chỉ, số 1, loại Jeweler, thẳng, mũi bằng, dài 120mm, ngàm rộng 0,30mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3965 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh ánh sáng lạnh 90,000 Lux | Honey Lux LED ECO 90 | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 188000000 | t | Chiếc | false | 2021-05-21 | 2022-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ treo trần một nhánh sử dụng công nghệ ánh sáng LED cho ánh sáng màu trắng sáng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng phát ra là ánh sáng lạnh, bức xạ nhiệt thấp. Nhiệt độ tại bầu đèn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quang ≤ 1<sup>0</sup>C.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trường sáng luôn đồng nhất.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế đặc biệt, ánh sáng chiếu xuống bàn mổ không bị bóng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</p><p>Khung đèn, tay treo đèn được làm bằng vật liệu chịu lực, chịu ăn mòn, khử trùng bằng hoá chất rất tốt</p> | <p><strong><u>Cấu hình kèm theo</u></strong><u>: </u></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân đèn chính: 01 chiếc. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm tiệt trùng: 02 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn: 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn: 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</p> |  | <p><strong><u>Cấu hình kèm theo</u></strong><u>: </u></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân đèn chính: 01 chiếc. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm tiệt trùng: 02 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn: 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn: 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-21 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-21
3966 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động CA-270 (có điện giải, cuvette nhựa) | CA-270 | Furuno Electric Co. Ltd | Nhật Bản | Furuno Electric Co. Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1965000000 | t | Bộ | true | 2021-03-05 | 2021-07-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động kèm điện giải, cuvette nhựa (công suất 450 xét nghiệm sinh hóa + điện giải / giờ)</p><p>Model: CA-270&nbsp;</p><p>Hãng sản xuất: Furuno Electric Co., Ltd./Nhật Bản&nbsp;</p><p>Xuất xứ: Nhật Bản</p> | <p>- Máy chính: 01 máy</p><p>- Máy tính (mua trong nước) kèm phần mềm điều khiển: 01 chiếc</p><p>- Máy in khổ giấy A4 (mua trong nước): 01 chiếc&nbsp;</p><p>- Khay đựng bệnh phẩm: 01 chiếc</p><p>Khay đựng hóa chất: 01 chiếc</p><p>- Cuvette (nhựa, lắp sẵn): 01 bộ</p><p>- Bộ hóa chất ban đầu: GOT, GPT, Glucose mỗi loại 1 hộp</p><p>- Calibrator và QC tương ứng với hóa chất ban đầu: mỗi loại 1 lọ.</p><p>- Dịch rửa đi kèm theo máy: 1 bộ</p><p>- Bộ hóa chất và điện cực đo điện giải 3 thông số Na, K, Cl: 01 bộ.</p><p>- Bộ lưu điện 2KVA (mua trong nước): 1 bộ</p><p>- Bộ lọc nước RO công suất (mua trong nước): 10L/giờ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ</p> |  | <p>- Kiểu máy: hoàn toàn tự động, truy cập ngẫu nhiên</p><p>- Công suất xét nghiệm: 450 xét nghiệm/giờ với điện giải</p><p>- Cuvette: nhựa</p><p>- Kiểu đo: Điểm cuối, Điểm cuối 2 điểm, Động học, Động học 2 điểm và điện giải</p><p>- Phương pháp phát hiện: Đo trực tiếp độ hấp thụ trong cóng phản ứng một màu hoặc hai màu</p><p>- Phương pháp đo:&nbsp;</p><p>+ Xét nghiệm sinh hoá sử dụng phương pháp đo quang</p><p>+ Miễn dịch độ đục bằng phương pháp đo quang (Hóa chất Latex)</p><p>- Số lượng xét nghiệm đồng thời đo được: 50 xét nghiệm + 3 xét nghiệm Na, K, Cl</p><p>- Số phương pháp phân tích có sẵn: 240 phương pháp (mẫu huyết thanh: 60, mẫu huyết tương: 60, mẫu nước tiểu: 60, mẫu khác: 60)</p><p>- Hệ thống mở (sử dụng hóa chất của hãng khác): Có</p><p>- Lưu trữ kết quả đo: 1.000.000 kết quả</p><p>- Lưu trữ kết quả QC: 50.000 kết quả</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-03-05 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-05-31
3967 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | MEK-7300K Celltac Es | MEK-7300K | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 3 |  |  | 596900000 | t | Hệ thống | true | 2021-02-19 | 2021-07-31 | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG</strong></p> | <ul> <li>Máy chính: 01 máy</li> <li>Máy in (mua trong nước): 01 chiếc</li> </ul> <p>Bộ hóa chất chuẩn theo máy: 01 bộ</p> <p>&nbsp;</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-22 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-04-07
3968 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Terufusion Infusion Pump Type LM3 | TE-LM830 | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Nhật Bản | Terumo Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 60000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2020-11-30 | <ul> <li>Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, các khoa chăm sóc đặc biệt, khoa sơ sinh, khoa điều trị tim mạch và nhiều phòng khoa khác.</li> <li>Dùng để truyền dịch vào cơ thể bệnh nhân với độ chính xác cao.</li> <li>Tốc độ truyền (mL/h) có thể tự động được tính toán dựa trên đơn vị đặt liều µg/kg/phút, mg/kg/h</li> <li>Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.</li> <li>Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát.</li> <li>Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ.</li> <li>Kẹp cọc linh hoạt có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng.</li> <li>Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.</li> <li>Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy.</li> <li>Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE</li> </ul> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-10-30 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-11-30
3969 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh ánh sáng lạnh 130.000 Lux | Honey Lux LED ECO 130 | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 204000000 | t | Chiếc | false | 2021-05-21 | 2022-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ treo trần một nhánh sử dụng công nghệ ánh sáng LED cho ánh sáng màu trắng sáng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng phát ra là ánh sáng lạnh, bức xạ nhiệt thấp. Nhiệt độ tại bầu đèn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quang 1<sup>0</sup>C.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 bước ánh sáng có thể được điều chỉnh bởi bộ điều khiển trên đèn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế đặc biệt, ánh sáng chiếu xuống bàn mổ không bị bóng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn, tay treo đèn được làm bằng vật liệu chịu lực, chịu ăn mòn, khử trùng bằng hoá chất rất tốt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím có dạng phím màng, giúp điều khiển việc tắt/mở, điều chỉnh cường độ sáng, điều chỉnh trường chiếu. Bàn phím nằm ở cạnh bầu đèn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay nắm tiệt trùng ở giữa dùng để điều khiển bầu đèn, điều khiển trường chiếu và có thể tháo lắp và tiệt trùng bằng hoá chất hoặc hấp sấy ở nhiệt độ cao.</p> | <p><strong><u>Cấu hình kèm theo</u></strong><u>: </u></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân đèn chính: 01 chiếc. </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm tiệt trùng: 02 chiếc.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn: 01 bộ.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn: 01 chiếc.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ. </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</p> |  | <p><strong><u>Cấu hình kèm theo</u></strong><u>: </u></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân đèn chính: 01 chiếc. </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm tiệt trùng: 02 chiếc.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn: 01 bộ.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn: 01 chiếc.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ. </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-21 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-21
3970 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu thuật | EA127R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 7219170 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp ruột Doyen, cong, lưỡi mềm và đàn hồi, dài 235mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp gắp Collin Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 195mm, ngàm rộng 21mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
3971 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp xoắn chỉ thép | BM110R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 5107133 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp xoắn chỉ thép Durogrip TC, thẳng, ngàm có khía 0,50mm, khớp hộp, có khóa cài, dài 150mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp xoắn chỉ thép Baumgartner Durogrip TC, thẳng, ngàm có khía 0.5mm, khớp hộp, có khóa cài</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3972 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng | Surginox E | Steris SAS | Pháp | Steris SAS | Pháp | ["2021"] | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 900000000 | t | Cái | false | 2021-03-23 | 2022-03-23 | <p><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p>Cấu hình thiết bị bao gồm:</p><p>1. Bàn mổ chính: 01 bộ</p><p>2. Bộ đệm: 01 bộ</p><p>3. Thanh đỡ tay: 02 cái</p><p>4. Kẹp giữ: 03 cái</p><p>5. Dây đai cố định bệnh nhân: 01 cái</p><p>6. Khung màn gây mê: 01 cái</p><p>7. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p>Loại bạn mổ: thuỷ lực được điều khiển bằng điện</p><p>Bàn có thể di chuyển bằng 4 bánh xe</p><p>Nguồn điện: 100 – 240V ~50-60Hz</p><p>Có ắc quy dự phòng khi mất điện</p><p>Thời gian hoạt động của ắc quy: 55 lần vận hành</p><p>Tải trọng: 150 kg cho các tư thế khác nhau</p><p>Trọng lượng bàn (bao gồm cả phần đầu và phần chân): 200 kg</p><p>Bộ phận điều khiển chân bàn có hình ảnh minh họa cho các tư thế để lựa chọn</p><p class="ql-align-justify">Có bộ điều khiển phụ ở chân bàn kết hợp với bàn đạp chân</p><p class="ql-align-justify">Bàn gồm 4 phần: 01 tấm đầu; 01 tấm lưng; 01 tấm hông và 02 tấm đỡ chân</p><p class="ql-align-justify">_Tấm đầu và chân có thể tháo rời</p><p class="ql-align-justify">_ Độ dài mặt bàn (không bao gồm phần đầu và phần chân): 1034 mm </p><p class="ql-align-justify">_ Độ dài mặt bàn (bao gồm phần đầu và phần chân): 2134 mm </p><p class="ql-align-justify">_ Độ rộng mặt bàn (không bao gồm thanh ray): 520 mm</p><p class="ql-align-justify">_ Độ rộng mặt bàn (gồm thanh ray): 560 mm</p><p class="ql-align-justify">_ Chất liệu thấu xạ cho phép chụp C-arm</p><p class="ql-align-justify">_ Chiều dài tạo ảnh của mặt bàn: 1780 mm</p><p class="ql-align-justify">_ Có các thanh ray bằng thép không gỉ ở cả 2 bên để gắn phụ kiện, không cản trở khu vực tạo ảnh.</p><p class="ql-align-justify">Đệm chống tĩnh điện, lớp vỏ bọc chống thấm 100%, độ dày: 50 mm</p><p class="ql-align-justify">Khoảng chiều cao: 600 tới 950mm </p><p class="ql-align-justify">Khoảng dốc xuôi/ ngược: 30º/-30º</p><p class="ql-align-justify">Độ nghiêng trái/phải: 20º/20°</p><p class="ql-align-justify">Khoảng gấp lưng: +80º/- 40º</p><p class="ql-align-justify">Khoảng nâng /hạ đầu: +40º/-40º</p><p class="ql-align-justify">Hai tấm chân có thể di chuyển: </p><p class="ql-align-justify">_ Nâng lên/ hạ xuống: +10º/-90º</p><p class="ql-align-justify">_ Trái và phải: +80 º</p> | [5 empty] | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | 2021-03-23 | Văn phòng đại diện STERIS Solutions Pte. Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh | 2021-07-05
3973 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Máy PCR định lượng nhanh đa màu LineGene 9600 Plus (5 kênh màu) | FQD-96A | Hangzhou Bioer Technology Co. Ltd | Trung Quốc | Hangzhou Bioer Technology Co. Ltd | Trung Quốc |  | Công ty Cổ phần Công nghệ TBR | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 770000000 | t | Cái | true | 2021-01-07 | 2022-01-07 | <p class="ql-align-justify">LineGene 9600 là máy Real-time PCR thế hệ mới sử dụng công nghệ định lượng huỳnh quang high-sensitivity photomultiplier (PMTs) với độ chính sác và độ đặc hiệu cao. Các dòng máy thuộc&nbsp;gia đình LineGene có chất lượng ổn định, thể tích phản ứng đa dạng và khả năng mở rộng các kênh màu khác nhau. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000, Ferrotec Pelitier / Met / CE / RoHS / CE-IVD</p><p class="ql-align-justify">- Đặc biệt, thông tin dữ liệu của lần thí nghiệm gần nhất luôn được lưu lại trên máy real-time PCR, do đó nếu có sự cố về điện hay máy tính trong quá trình thí nghiệm thì vẫn có thể lấy lại kết quả được mà không cần phải thực hiện lại thí nghiệm.</p><p class="ql-align-justify">-Hệ thống có thể sử dụng cho chức năng real-time PCR hoặc PCR thông thường (không cần bật hệ thống quang học khi sử dụng chức năng PCR).</p><p class="ql-align-justify">-Hệ thống mở, có thể sử dụng tất cả các loại hóa chất có sẵn hoặc tự pha chế hiện nay. Thực hiện được hầu hết các kiểu real-time PCR hiện nay: SYBR Green, Ethidium Bromide, Molecular Beacon, Taq Man, Scorpions, Sunrise,&nbsp;Proximal, Elle Quencher, Eclipse Dark, Double-Dye, Eclipse, ResonSense, Light-up, Hy-Beacon…</p><p class="ql-align-justify">-Đường truyền tín hiệu thông qua cổng COM, việc kết nối và điều khiển trên 1 máy tính . Vệ sinh, bảo dưỡng máy dễ dàng.</p><p class="ql-align-justify">-Báo lỗi, ngừng khi gặp sự cố về điện hay lỗi chương trình.</p><p class="ql-align-justify">-Phản ứng Realtime PCR diễn ra trong một tube kín, loại bỏ nguy cơ ngoại nhiễm sản phẩm khuếch đại, không tiếp xúc với hoá chất độc, bảo vệ người sử dụng và môi trường.</p> | <p class="ql-align-justify"><strong>Specifications: 96x0.2ml, 5 channels, with Bluetooth </strong></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">F1. FAM/SYBR® Green I</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">F2. TET/ HEX/JOE/VIC/Cy3/TAMRA/NED.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">F3. ROX/Texas Red</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">F4. Cy5/Quasar-670</span></li><li><span style="color: black;">F5. Cy5.5/</span> <span style="color: black;">Quasar-705</span></li></ul> |  | <p class="ql-align-justify">-Công suất mẫu: 96 × 0.2ml</p><p class="ql-align-justify">- Thể tích phản ứng: 5~100ul</p><p class="ql-align-justify">-Dynamics Range: 1 – 1010 bản copy</p><p class="ql-align-justify">-Bước sóng hấp thu: 300-800nm</p><p class="ql-align-justify">-Bước sóng phát xạ: 500-800nm</p><p class="ql-align-justify">-Số kênh màu phát hiện: 5 kênh màu</p><p class="ql-align-justify">-Dải nhiệt độ block: 4<sup>o</sup>C - 105℃ (Độ chia nhỏ nhất: 0.1oC)</p><p class="ql-align-justify">-Tốc độ làm lạnh/gia nhiệt: 5.0°C/s (tối đa)</p><p class="ql-align-justify">-Độ chính xác điều khiển nhiệt độ: ≤±0.1°C</p><p class="ql-align-justify">-Dao động nhiệt độ: ≤±0.1oC</p><p class="ql-align-justify">-Độ đồng nhất nhiệt độ:≤±0.3°C</p><p class="ql-align-justify">-Chế độ điều khiển nhiệt độ: Block/Tube</p><p class="ql-align-justify">-Thể tích mẫu: 5 - 100μL</p><p class="ql-align-justify">-Dải grandient nhiệt độ: 1<sup>o</sup>C – 36<sup>o</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-Dải nhiệt độ hot-lid: 30<sup>o</sup>C – 110<sup>o</sup>C (có thể điều chỉnh được, mặc định 105<sup>o</sup>C), hot-lid tự động</p><p class="ql-align-justify">-Độ lặp lại phát hiện cường độ huỳnh quang: 5%</p><p class="ql-align-justify">-Chế độ quét: toàn bộ đĩa, theo cài đặt</p><p class="ql-align-justify">-Thời gian quét:&nbsp;5.5 giây</p><p class="ql-align-justify">-Chương trình:&nbsp;Tối đa 20 phân đoạn cho mỗi chương trình, tối đa 99 chu kỳ</p><p class="ql-align-justify">-Chế độ vận hành: liên tục</p><p class="ql-align-justify">-Phù hợp để: định lượng tương đối, định lượng tuyệt đối, phân tích SNP, phân tích melting Curve, HRM, mutilplex….</p><p class="ql-align-justify">-Hệ thống vận hành:&nbsp;Windows7/windows 8.1; Excel2000/2002/2003/2007/2012</p><p class="ql-align-justify">-Cấu hình PC:&nbsp;Bộ nhớ: 2G; Ổ cứng: 32GB</p><p class="ql-align-justify">-Ổ cắm:&nbsp;USB/RS232/Bluetooth Adapter</p><p class="ql-align-justify">-Nguồn: 100-240V 50/60Hz 600W</p><p class="ql-align-justify">-Kích thước: 410mm×386mm×352 mm</p><p class="ql-align-justify">-Khối lượng: 28kg</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Công nghệ TBR | 2021-01-07 | Công ty Cổ phần Công nghệ TBR | 2021-01-07
3974 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | Hệ thống bào mô và tưới hút dịch nội soi buồng tử cung TruClear | TruClear | NPA de Mexico S. de R.L. de C.V. | Mexico | Covidien LLC | Mexico |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Mexico | Nhóm 4 |  |  | 2450000000 | t | Hệ thống | false | 2020-10-29 | 2021-04-28 | <p>Hệ thống bào mô và tưới hút dịch trong nội soi buồng tử cung TruClear sử dụng trong chẩn đoán và điều trị u xơ dưới niêm mạc, polyp, dính buồng tử cung,…Hiển thị thông số trực quan&nbsp;và có khả năng thay đổi tốc độ, chiều quay của lưỡi bào</p> | <p>Bao gồm:<br /> 01 máy điều khiển bào mô<br /> 02 tay cầm dụng cụ<br /> 01 bàn đạp chân<br /> 01 Máy tưới hút dịch nội soi buồng<br /> 01 xe đẩy<br /> 04 loại lưỡi bào với kích thước khác nhau<br /> 01 ống nội soi đường kính nhỏ<br /> 01 ống nội soi đường kính lớn<br /> 01 bộ chuyển hút chân không<br /> 10 bộ ống tưới dịch<br /> 10 bộ dây chuyển chữ Y<br /> 05 bộ ống hút dịch<br /> 01 bộ ống chuyển hút chân không<br /> 01 bộ dây nguồn và hướng dẫn sử dụng<br /> 02 khay hấp dụng cụ<br /> 01 thùng can chứa dịch (36 chiếc)</p> |  | <p>- Máy bào mô có khả năng điều chỉnh tốc độ quay và chiều quay của lưỡi bào, đạt tiêu chuẩn an toàn điện: Class I, loại BF<br /> - Máy tưới hút dịch nội soi buồng có màn hình cảm ứng, hiện thị các thông số,áp lực trong buồng tử cung, lượng dịch đi vào cơ thể, ... có khả năng báo động an toàn bệnh nhân. Tuân thủ quy chuẩn: IEC 60601-1-1; EN 60601-1-2&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-10-29 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2020-11-11
3975 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | EA831R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 9479222 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh trực tràng Pratt, dài 205mm, kích thước 80 x 25 mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp gắp Collin Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 195mm, ngàm rộng 21mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
3976 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy x- quang cao tần | DM-100MR | Dongmun Co., Ltd | Hàn Quốc | Dongmun Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại công nghệ Nam Việt | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 650000000 | t | Bộ | true | 2021-07-10 | 2022-07-31 | <p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">DM-100MR là một hệ thống X-Quang di động , thiết kế phù hợp cho các phòng khám, bệnh viện với giá cả hợp lý. Thao tác chụp đơn giản, chỉ cần&nbsp;nhấn vào bảng APR (tích hợp các chương trình chụp X-Quang). Mặt trước của hệ thống được nâng lên, hạ xuống nhẹ nhàng bằng việc di chuyển thanh chống đầu đèn.</span></p> | <p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;Hệ thống biến tần với tần số cao đầu ra hiệu quả và kết cấu vững chắc</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Trọng lượng nhỏ gọn tối ưu, dễ dàng vận chuyển</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Hoạt động với độ an toàn cao</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Điểm chụp dễ dàng</span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Bộ chuyển đổi điều khiển hồng ngoại từ xa.</span></p> |  | <p>Công suất 12.5 KW, 100mA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế mỏng và có thể gập lại cho tiện ích không gian.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đèn X-quang kiểu Anode xoay 1.0x 2.0mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cột chụp&nbsp;: chuyển động thẳng đứng từ 950-1650mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chuyển động ngang&nbsp;:600-770mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ chuẩn trực&nbsp;: AC24V, 100W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cài đặt sẵn 15 chương trình APR.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện 220/240V</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu cự đầu đèn 1.0 X 2.0 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước&nbsp;: 350L x 250W x 206 H </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại công nghệ Nam Việt | 2021-07-10 | Công ty TNHH Thương mại công nghệ Nam Việt | 2021-07-10
3977 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | Bh164R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1337303 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp động mạch Rankin,&nbsp;mảnh, thẳng, dài 160mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu Leriche</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3978 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | Bv645R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 5515278 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Khung cho bộ banh bụng Denis-Browne, sâu 175mm, rộng 150mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tự giữ Weitlaner, 3x4 răng tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3979 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT799R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 64626100 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Tay cầm dùng cho banh bụng Vario, có đèn ánh sáng lạnh, dài 180mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Đè bụng/ruột</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
3980 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Cầu thang tập đi cho người khuyết tật vận động (chữ L) | PN25.0 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 21340000 | t | Cái | true | 2021-06-25 | 2022-12-31 | <p>Cầu thang tập đi cho người khuyết tật vận động (chữ L)</p> | <p>- Gỗ sơn PU, tay vịn&nbsp;inox,hình chữ L&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;- KT :220x160x150 cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Khối lượng : 45kg&nbsp;</p><p>Vật liệu: Khung thép sơn tĩnh điện, lót gỗ ghép phủ venir sơn PU chống mối mọt, chống ẩm.&nbsp;</p><p>- Lan can inox, có 2 tầng&nbsp;</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>- Chất liệu: Khung thép sơn tĩnh điện màu kem nhăn bền màu hạn chế trầy xướt, lót gỗ ghép phủ venir sơn PU chống mối mọt, chống ẩm.</p><p>- KT : 220x160x150cm theo mô tả bên dưới (+/- sai số 5%) </p><p>- Nhánh 1: 5 bậc, mỗi bậc cao 12cm, kích thước 28x80cm</p><p>- Nhánh 2: 3 bậc, mỗi bậc cao 18cm, kích thước 28x80cm</p><p>- Có 1 bậc nghĩ ở giữa.</p><p>- Tay vịn&nbsp;inox, có 2 tầng - có thể tháo ráp dễ dàng.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Thiết kế hình chữ L dễ dàng để vào góc phòng nên không chiếm nhiều diện tích.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Dùng tập cho người bệnh lên xuông cầu thang, làm mạnh thêm cơ chi dưới và tập thích nghi hoàn cảnh sống tại gia đình và hòa nhập cộng đồng. Và nhiều mục đích khác theo chỉ định của chuyên gia VLTL-PHCN.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-25 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-25
3981 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Storm 5600 | DIXION Vertrieb Medizinischer Gerate GmbH | Đức | DIXION Vertrieb Medizinischer Gerate GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SYNJECTOS Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 215000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-21 | 2022-05-21 | <p><strong>Tính năng chung:</strong></p><p>- Màn hình theo dõi bệnh nhân được thiết kế để chăm sóc cấp cứu tại bệnh viện.</p><p>- Nó cung cấp dịch vụ chăm sóc liên tục cho bệnh nhân trong quá trình vận chuyển và trong hoạt động của bệnh viện.</p><p><br></p><p><strong>Đặc trưng&nbsp;:</strong></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Màn hình LCD TFT 12,1 inch, loại cảm ứng (lựa chọn thêm) với tối đa 11 dạng sóng</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Trọng lượng nhẹ và di động cho giải pháp vận chuyển hoàn hảo</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Có khả năng cố định vào giường bệnh nhân</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Các cấu hình khác nhau cho phép sử dụng trong một số phòng ban khác nhau trong suốt hoạt động của bệnh viện</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Thông số: ECG, RESP, SpO2, NIBP, 2x TEMP, HR</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Các lựa chọn: Thán đồ (thông khí dạng Maintream hoặc Side stream)</span><span style="color: black;">, sensor Nellcor đo SpO2, nhiệt kế số, Đo huyết áp xâm lấn IBP (2 kênh)</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Lưu trữ các biểu đồ xu hướng và bảng của tất cả các tham số trong 120 giờ cuối, 1200 kết quả đo NIBP và 60 sự kiện báo động</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Đầu ra: VGA, USB (ít nhất một), Thẻ SD, Ethernet, LAN, WiFi, Đồng bộ hóa DC 12V và máy khử rung tim</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Tích hợp Pin Li-ion có thể sạc lại</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Pin Li-ion có thể sạc lại với thời gian làm việc lên đến 7 giờ</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Túi đựng mang đi (tùy chọn)</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Mạng kết nối với hệ thống monitor trung tâm</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Thích hợp cho bệnh nhân người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh</span></p> | <p>Máy chính: 01 chiếc</p><p>&nbsp;Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ</span></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH SYNJECTOS Việt Nam | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH SYNJECTOS Việt Nam | 2021-05-21
3982 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | EA863C | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 12401318 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Dụng cụ banh hậu môn Bensaude, sâu 55mm, đường kính 20mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp gắp Collin Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 195mm, ngàm rộng 21mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
3983 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | Bv647R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 3888547 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Lưỡi banh cho bộ banh bụng Denis-Browne, kích thước 20 x 40mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tự giữ Weitlaner, 3x4 răng tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3984 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV646R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 3888547 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Lưỡi banh cho bộ banh bụng Denis-Browne, kích thước 20 x 30mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tự giữ Weitlaner, 3x4 răng tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3985 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu thuật | EB240R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 11475820 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp gắp sỏi mật Desjardins, rất mảnh, cong, khớp vít, dài 240mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp ống mật Lahey (Sweet) , cong, dài 200mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
3986 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy thận nhân tạo | Máy rửa màng (quả) lọc | Bộ phận rửa màng lọc thận bán tự động | NAS/RDS-SA04 | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 350000000 | t | Bộ | true | 2020-11-21 | 2021-12-31 | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống rửa màng lọc thận nhân tạo bán tự động và tự động do Cty Nhất An Sinh và Bác Sĩ Vũ Đình Hùng nghiên cứu chế tạo được sản xuất với qui trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng suất: cùng một lúc rửa được nhiều màng lọc (3,4,5,6 màng lọc) tùy theo đơn đặt hàng, có 01 hoặc 02 ngăn cách biệt dùng để rửa các màng lọc nhiễm.<em>(các máy nhập khẩu chỉ rửa được 01 màng lọc)</em></p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qui trình rửa màng đúng như Sách giáo khoa về lọc thận gồm các giai đoạn rửa bằng nước RO xuôi chiều, rửa ngược dưới áp suất, đồng thời căn cứ theo văn bản hướng dẫn qui trình rửa và sử dụng lại quả lọc thận của Bộ Y tế ban hành theo quyết định số 1338/2004 ngày 14/04/2004</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa rất đơn giản, dể hiểu, dể sử dụng, hạn chế thập nhất các sự cố trong quá trình sử dụng, có thể sửa chữa ngay để sử dụng, có cung cấp linh kiện dự phòng theo máy, các linh kiện có sẳn tại Việt Nam</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa bình quân 5 - 7 phút, tiết kiệm được nước R.O và hóa chất rất nhiều so với máy rửa màng nhập khẩu</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lần tái sử dụngcó thể đạt 06 lần theo qui định của Bộ Y Tế</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hướng dẫn đo TCV hay Leak pressure để xác định chất lượng của màng sau khi rửa, có đạt tiêu chuẩn cho phép.</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng tương thích với tất cả các hóa chất tiệt trùng màng lọc hiện có trên thị trường như : Hydrogen peroxide + Peracetic acid (Renaline, Hemoclean, Peroxan D), MTD Plus 4</p><p>9. Thời gian chế tạo nhanh đáp ứng được các yêu cầu gấp của dự án. Giá thành rất thấp so với máy rửa màng lọc nhập khẩu kể cả các máy sản xuất từ các nước trong khu vực nhưCoremed ADR-88- Malaysia. Resys 100 – Korea. Aeonmed AE-1 – Thailand...</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox 304 có kích thước tùy theo model máy (từ 1 đến 5 khoang rửa)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn nước rửa (nước R.O) : ống polypropylene (PP – R)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn hóa chất : ống nhựa PE</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn nước thoát : ống nhựa PVC</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Van điện từ thân inox đóng mở ngõ hóa chất tự động theo chương trình cài đặt</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khớp nối nhanh (coupling) : bẳng nhựa đúc, bi inox 316dùng để kết nối màng lọc như trên máy lọc thận</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các ống dẫn nước và hóa chất : sử dụng ống silicon và ống nhựa Y Tế chuyên dụng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tổ hợp bơm hóa chất chuyên dụng không lupe</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cân điện tử có màn hình LCD</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thùng chứa hóa chất : thùng nhựa PVC, hoặc PE dung tích 10 lít</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điện điều khiển : lập trình PLC ,có đầy đủ các chức năng hoạt động và bảo vệ </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phụ kiện bảo vệ như : đồng hồ áp lực, van giảm áp, van điều chỉnh đảm bảo qui trình rửa không ảnh hưởng đến màng lọc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ làm việc : <strong>rửa màng lọc thủ công,pha hóa chất tự động, bơm hóa chất khử trùngbántự động</strong></p><p>Thao tác : lắp màng lọc vào giá đỡ trên máy, điều khiển các van tay trên bảng rửa sau 3 – 5 phút thì màng sạch, mở van hóa chất, nhấn nút bơm hóa chất vào màng, sau 30 giây lấy màng ra test hóa chất và đưa vào tủ bảo quản</p> | <p> v <strong>Cấu hình máy:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox:<span style="color: black;"> D x R x H = 1600mm x 430mm x 986mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang rửa có 04 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ pha trộn dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ bơm dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điện điều khiển</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống ống dẫn nước và hóa chất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khớp nối nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn</p><p>v <strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 04 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện 24VDC an toàn cho người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điều khiển hoàn toàn bằng tiếng VIỆT</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc: 01 lần nhấn nút bơm dung dịch trên tủ điền khiển tương ứng với 01 màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pha dung dịch sát khuẩn: tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tự động pha chế dung dịch sát khuẩn có thể thay đổi cài đặt để phù hợp với nồng độ của từng loại hóa chất khử khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng phù hợp với tất cả các loại hóa chất sát khuẩn màng lọc được BYT cho phép trên thị trường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị số lượng dung dịch sát khuẩn khi sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào hệ thống rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối: 220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p>v <strong>Phụ kiện:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi xịt áp lực vệ sinh máng rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mắt kính bảo hộ</p><p> Ca đong hoá chất</p> | <p> v <strong>Cấu hình máy:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox:<span style="color: black;"> D x R x H = 1600mm x 430mm x 986mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang rửa có 04 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ pha trộn dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ bơm dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điện điều khiển</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống ống dẫn nước và hóa chất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khớp nối nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn</p><p>v <strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 04 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện 24VDC an toàn cho người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điều khiển hoàn toàn bằng tiếng VIỆT</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa: thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc: 01 lần nhấn nút bơm dung dịch trên tủ điền khiển tương ứng với 01 màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pha dung dịch sát khuẩn: tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tự động pha chế dung dịch sát khuẩn có thể thay đổi cài đặt để phù hợp với nồng độ của từng loại hóa chất khử khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng phù hợp với tất cả các loại hóa chất sát khuẩn màng lọc được BYT cho phép trên thị trường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị số lượng dung dịch sát khuẩn khi sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào hệ thống rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối: 220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p>v <strong>Phụ kiện:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi xịt áp lực vệ sinh máng rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mắt kính bảo hộ</p><p> Ca đong hoá chất</p> | <p>Bảo hành 12 tháng: kiểm tra định kỳ 03 tháng/01 lần, thay thế các linh kiện vật tư miễn phí nếu do lỗi nhà cung cấp...</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-21 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27
3987 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật chi dưới | Bộ dụng cụ phẫu thuật chi dưới | Rebstock Instrument GmbH | Đức | Rebstock Instrument GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1396000000 | t | Bộ | true | 2021-03-23 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CHI DƯỚI</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;</strong></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Rebstock Instruments GmbH</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019-2020 trở về sau, mới 100%</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sau: ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả dụng cụ đồng bộ chính hãng.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên thân dụng cụ có in code, logo hãng sản xuất và xuất xứ sản phẩm.</span></p><p><br></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2021-03-23 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2021-03-23
3988 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD330R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 753934 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp vi phẫu, thẳng, dài 110mm, ngàm rộng 0,20mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3989 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT800R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 67719200 | t | Cây | true | 2021-07-04 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Tay cầm dùng cho banh bụng Vario, có đèn ánh sáng lạnh, dài 280mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Đè bụng/ruột</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
3990 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh ánh sáng lạnh 160,000 Lux | Honey Lux LED 160 | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN |  | Nhóm 6 |  |  | 330000000 | t | Chiếc | false | 2021-05-21 | 2022-12-31 | <p>Model: <strong>Honey Lux LED 160</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>JW Bio Science</strong></p><p>Xuất xứ: <strong>Hàn Quốc </strong></p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ treo trần sử dụng công nghệ ánh sáng trắng lạnh – LED.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ thân thiện với môi trường.&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tại bầu đèn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quang ≤ 1<sup>0</sup>C.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng chiếu xuống bàn mổ không bị bóng mờ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím được đặt ở bên cạnh và có dạng phím màng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 05 phím điều khiển cường độ ánh sáng, điều chỉnh độ hội tụ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng cho mổ nội soi, đèn được điều chỉnh cường độ sáng sao cho đạt khoảng 5% tổng độ sáng của cả bầu đèn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay nắm tiệt trùng ở giữa dùng để điều khiển bầu đèn, điều khiển trường chiếu và có thể tháo lắp và tiệt trùng bằng hoá chất hoặc hấp sấy ở nhiệt độ cao.</p> | <p><strong><u>Cấu hình kèm theo</u></strong><u>: </u></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân đèn chính gồm 01 nhánh đèn: 01 chiếc. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm tiệt trùng: 02 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn: 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn: 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</p> |  | <p><strong><em>Thông số kỹ thuật</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ ánh sáng: 160.000 Lux </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 4.300K</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số màu: 94 (Ra)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính trường chiếu: 22 - 31cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu trường chiếu: 119 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính chóa đèn: 77 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh cường độ sáng: 10% – 100% (10 bước)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 120 VA </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn: 110-230 VAC, 50/60Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng bóng LED: 120 bóng </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hoạt động: 10<sup>o</sup>C – 40<sup>o</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm: 10% - 100%</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-21 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-21
3991 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | FB418R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 8132702 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Nhíp phẫu tích không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 240mm, ngàm rộng 1,50mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu thuật De Bakey</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
3992 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ bảo quản máu | Tủ lạnh trữ máu/ Tủ bảo quản máu | HB105 | Helmer Inc | Mỹ | Helmer Inc | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm 3 |  |  | 252000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-25 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>2. Đặc tính kỹ thuật</strong></p><p class="ql-align-justify">- Thông số chung:</p><p class="ql-align-justify">ü&nbsp;Thể tích: 142 lít</p><p class="ql-align-justify">ü&nbsp;Nhiệt độ vận hành: khoảng từ +2oC đến +10oC</p><p class="ql-align-justify">ü&nbsp;Nguồn điện: 115-230V; 50-60Hz</p><p class="ql-align-justify">ü&nbsp;Nhiệt độ môi trường hoạt động: 15 – 32 độ C</p><p class="ql-align-justify">ü&nbsp;Độ ẩm môi trường hoạt động: 50 – 80%</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống làm lạnh: </p><p class="ql-align-justify">ü&nbsp;Lưu thông không khí cưỡng bức: Tủ thiết kế dòng khí đối lưu cưỡng bức duy trì nhiệt độ đồng đều và cung cấp khả năng phục hồi làm lạnh nhanh chóng.</p><p class="ql-align-justify">ü&nbsp;Không sử dụng tác nhân làm lạnh CFC.</p><p class="ql-align-justify">ü&nbsp;Tự động bay hơi ngưng tụ, quạt dàn bay hơi tắt trong suốt quá trình cửa mở để duy trì độ ổn định nhiệt độ.</p><p class="ql-align-justify">ü&nbsp;Loại thiết bị ngưng tụ và bay hơi: ống và lá tản nhiệt làm mát bằng không khí</p><p class="ql-align-justify">ü&nbsp;Phương pháp rã đông: tự động</p><p class="ql-align-justify">ü&nbsp;Chất làm lạnh: R134A không CFC</p><p class="ql-align-justify">ü&nbsp;Cài đặt trước tại nhà máy: 4 độ C</p><p class="ql-align-justify">ü&nbsp;Độ đồng đều nhiệt độ: ±1 độ C</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">- Máy chính: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Ngăn kéo: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Máy nén: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bộ ngưng tụ: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Giá đỡ: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + Việt): 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">Kích thước bên trong (rông x cao x sâu): 496 x 502 x 559 mm</p><p class="ql-align-justify">Kích thước chung (rộng x cao x sâu): 610 x 864 x 724 mm</p><p class="ql-align-justify">Lớp sơn hoàn thiện bên trong và bên ngoài: Sơn bột kháng khuẩn</p><p class="ql-align-justify">Lớp cách nhiệt bền vững, thân thiện với môi trường</p><p class="ql-align-justify">Cổng truy cập được bố trí ở phía sau tủ</p><p class="ql-align-justify">Công suất lưu trữ: 2 ngăn kéo bằng inox kích thước 426 x 432 mm, sức đỡ 46 kg/1 ngăn kéo</p><p class="ql-align-justify">Bánh lái/ bánh xe: có khóa xoay</p><p class="ql-align-justify">Kiểm soát truy cập có thể được tích hợp trong thiết bị: khóa điện từ thông qua bàn phím số</p><p class="ql-align-justify">Khi bị mất điện, khóa Kiểm soát truy cập (tùy chọn) sẽ vẫn hoạt động cho đến khi cạn kiệt pin hoặc cho đến khi tắt pin dự phòng.</p><p class="ql-align-justify">Trọng lượng tịnh: 91 kg</p><p class="ql-align-justify">Trọng lượng vận chuyển: 121 kg</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-06-25 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-06-25
3993 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | TỦ ĐẦU GIƯỜNG | BC35GR | Machan International Co., Ltd | Đài Loan | Machan International Co., Ltd | Đài Loan | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC |  | Nhóm 6 |  |  | 5800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: BC35GR</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>02 ngăn kéo</li><li>01 ngăn lớn đựng đồ dùng</li><li>01 ngăn để giầy dép</li><li>Bánh xe nhựa 2"(50mm): 4 cái (2 khóa)</li><li>Màu sắc: be vàng, xanh ngọc</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04
3994 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp vi phẫu | FM004R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 10042452 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp vi phẫu Mueller, thẳng, ngàm có răng (1x2), cán tròn, nhẹ, dài 110mm, ngàm rộng 0,50mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>&nbsp;Nhíp vi phẫu, thẳng, ngàm có khía chéo, cán tròn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
3995 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV615R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 19790000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Bộ banh bụng Balfour hoàn chỉnh, sâu 200mm, rộng 250mm, độ banh rộng 255mm, bao gồm BV616R</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tự giữ Weitlaner, 3x4 răng tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
3996 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm HbA1C | LabonaCheck A1c HbA1c Analyzer | MH200 | Green Cross Medis Corp. | Hàn Quốc | Green Cross Medis Corp. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 40700000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm HbA1C (LabonaCheck A1c HbA1c Analyzer)</p> <p>Model: MH 200</p> <p>Hãng sản xuất: Green Cross Medis Corp.</p> | <p>Cấu hình bao gồm:</p> <ul> <li>Máy chính MH200: 01 cái</li> <li>Nguồn Adapter: 01 cái</li> <li>Giấy in nhiệt: 01 cuộn</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt</li> <li>Test kit: 01 hộp (24 test)</li> </ul> |  | <p>Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>+ Màn hình hiển thị: Màn hình màu cảm ứng 3,5 inch</p> <p>+ Tổng thời gian phân tích: &lt; 3 phút</p> <p>+ Thời gian đo: 7 giây</p> <p>+ Phương pháp đo: Phản xạ quang học</p> <p>+ Bộ nhớ lưu trữ: 300 kết quả đo</p> <p>+ Đơn vị đo: % hoặc mmol/mol</p> <p>+ Môi trường làm việc: Nhiệt độ: 15 ~ 35oC / Độ ẩm: 15 ~ 75%</p> <p>+ Máy in: Tích hợp máy in nhiệt</p> <p>+ Kích thước: 178 x 195 x 75 mm</p> <p>+ Trọng lượng: 730g (chưa bao gồm Adapter nguồn)</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-10 | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-11
3997 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Storm 5800 | DIXION Vertrieb Medizinischer Gerate GmbH | Đức | DIXION Vertrieb Medizinischer Gerate GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SYNJECTOS Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 240000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-21 | 2022-05-21 | <p><strong>Tính năng chung:</strong></p><p>- Máy theo dõi bệnh nhân được thiết kế cho các phân khúc và phòng ban khác nhau của bệnh viện. Nó đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân tim, có thể được sử dụng để chăm sóc đặc biệt, sau gây mê và trong các cuộc phẫu thuật.</p><p><br></p><p><strong>Đặc trưng&nbsp;:</strong></p><pre class="ql-syntax" spellcheck="false">- Màn hình LCD TFT 15 ", màn hình cảm ứng (tùy chọn) với tối đa 13 dạng sóng hiển thị - Hiển thị đồng thời 13 đường sóng - Các thông số: ECG, RESP, SpO2, NIBP, 2x TEMP, HR - Tùy chọn: Thán đồ (Thông khí dạng Maintream hoặc Side stream), SpO2, Cảm biến Nellcor, IBP (2 kênh), Thông số đầu ra tim, theo dõi khí gây mê. - Hiển thị và phân tích 12 đạo trình điện tâm đồ - Lưu biểu đồ, xu hướng của 120 giờ cuối, 1200 kết quả đo NIBP và 60 sự kiện báo động - Chức năng gọi y tá, chế độ xem từ giường đến giường - Đầu ra: VGA, USB (ít nhất một), Thẻ SD, Ethernet, LAN, Wi-Fi (tùy chọn), - Đồng bộ hóa nguồn 12V DC và Máy khử rung tim - Pin Li-ion có thể sạc lại tích hợp - Tương thích với hệ thống monitor trung tâm </pre><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Thích hợp cho bệnh nhân người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh</span></p> | <p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 máy</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phụ kiện đi kèm máy bao gồm:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 sợi</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp điện tim: 01 sợi</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây ECG 3 chuyển đạo: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực tim dành cho người lớn dùng một lần: 150 chiếc</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nối SpO2: 01 sợi</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò SpO2 người lớn và trẻ em: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống đo huyết áp người lớn /trẻ em: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi hơi huyết áp người lớn: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi hơi huyết áp trẻ em: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò nhiệt độ da: 01 cái</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: red;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp đo huyết áp xâm lấn IBP: 01</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: red;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kit đo IBP dùng 1 lần: 01 bộ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: red;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nối và Sensor đo EtCO2: 01 bộ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: red;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Airway adapter: 01 cái</span></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in: 01 xấp</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc: 01 cái</p><p><span style="color: black;">Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</span></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH SYNJECTOS Việt Nam | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH SYNJECTOS Việt Nam | 2021-05-21
3998 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | Lucea 100 | Maquet SAS | Pháp | Maquet SAS | Pháp |  | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | t | Bộ | true | 2021-06-21 | 2021-12-31 | <p>- Đầu đèn tích hợp công nghệ điều khiển đèn LED</p><p>- Năng lượng phát xạ thấp giúp bảo vệ các mô nhạy cảm của bệnh nhân</p><p>-Trường sáng đồng nhất tạo nên cột sáng đảm bảo cho cả phẫu thuật với các khoang mổ sâu nhất mà không cần phải điều chỉnh độ sáng đèn.</p><p>- Thiết kế xe đẩy có khóa giúp dễ dàng cố định đèn khi phẫu thuật</p> | <p>- Chóa đèn LED: 01 cái</p><p>- Bộ điều khiển trên đầu đèn: 01 cái</p><p>- Chân đế di động: 01 cái</p><p>- Tay nắm điều chỉnh có thể tiệt trùng: 05 chiếc</p><p>- Bộ ắc qui tích hợp trên chân đế di động: 01 bộ</p> |  | <p>- Cường độ sáng tối đa 120,000 Lux</p><p>- Nhiệt độ màu 4300 K</p><p>- Chỉ số hoàn màu trung bình Ra: 95</p><p>- Năng lượng phát xạ ≤ 3.9 mW/m².lux</p><p>- Tuổi thọ bóng LED &gt; 60.000 giờ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-06-21 | CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI | 2021-06-21
3999 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bóc tách vạt lợi MOLT, dài 18mm 1đầu nhọn 1 đầu tù | 33716-18 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2134000 | t | Cái | false | 2021-06-25 | 2022-06-25 | <p><strong style="color: windowtext;">Bóc tách vạt lợi&nbsp;MOLT, dài 18mm 1đầu nhọn 1 đầu tù&nbsp;&nbsp;</strong></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: 33716-18</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC;EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Bóc tách vạt lợi MOLT, đầu nhọn/tù, chiều dài làm việc 18cm. Tay cầm tròn kết hợp linh hoạt khi sử dụng hai đầu, được làm bằng chất liệu Thép không gỉ.</p> | <p>Bóc tách vạt lợi MOLT, đầu nhọn/tù, chiều dài làm việc 18cm. Tay cầm tròn kết hợp linh hoạt khi sử dụng hai đầu, được làm bằng chất liệu Thép không gỉ.</p> | <p>Bóc tách vạt lợi MOLT, đầu nhọn/tù, chiều dài làm việc 18cm. Tay cầm tròn kết hợp linh hoạt khi sử dụng hai đầu, được làm bằng chất liệu Thép không gỉ.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-25 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-25
4000 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm gặm xương | FO462R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 12854665 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>&nbsp;Kìm gặm xương Luer, thẳng, dài 180mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
4001 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | MÁY GARO HƠI TỰ ĐỘNG HAI KÊNH | G10903 | Dessillons & Dutrillaux | Pháp | Dessillons & Dutrillaux | Pháp | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 300000000 | t | Cái | false | 2021-05-21 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">MÁY GARO HƠI TỰ ĐỘNG HAI KÊNH</strong></p><p><strong>Model:</strong> <strong>G10903</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất</strong>: <strong>D&amp;D Medical - Pháp</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Pháp</strong></p> | <p>&nbsp;&nbsp;+ Máy chính: 01 máy</p><p>&nbsp;&nbsp;+ Xe đẩy: 01 cái.</p><p>+ Băng garo đơn, chất liệu silicon :02 cái</p><p>+ Băng cao su : 01 cái</p> |  | <p>Các máy garo G10903 là các thiết bị y tế được sử dụng với hai kênh cho các khu vực ngăn lưu thông máu hoặc phẫu thuật song song hoặc với hai kênh cho các hoạt động gây tê tại chỗ (gây tê cục bộ).</p><p>Các thông số về áp suất và thời gian garo được xác định bởi các chuyên gia. Phạm vi sử dụng được của áp lực là giữa 0 và 600 mmHg.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-21
4002 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Storm 5500 | DIXION Vertrieb Medizinischer Gerate GmbH | Đức | DIXION Vertrieb Medizinischer Gerate GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SYNJECTOS Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 220000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-21 | 2022-05-21 | <p><strong>Tính năng chung:</strong></p><p>- Màn hình theo dõi bệnh nhân được thiết kế để chăm sóc cấp cứu tại bệnh viện.</p><p>- Nó cung cấp dịch vụ chăm sóc liên tục cho bệnh nhân trong quá trình vận chuyển và trong hoạt động của bệnh viện.</p><p><br></p><p><strong>Đặc trưng&nbsp;:</strong></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Màn hình LCD TFT 12,1 inch, loại cảm ứng với tối đa 11 dạng sóng</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Trọng lượng nhẹ và di động cho giải pháp vận chuyển hoàn hảo</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Có khả năng cố định vào giường bệnh nhân</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Các cấu hình khác nhau cho phép sử dụng trong một số phòng ban khác nhau trong suốt hoạt động của bệnh viện</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Thông số: ECG, RESP, SpO2, NIBP, 2x TEMP, HR</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Các lựa chọn: Thán đồ (thông khí dạng Maintream hoặc Side stream)</span>, sensor Nellcor đo SpO2, nhiệt kế số, Đo huyết áp xâm lấn IBP (2 kênh)</p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Lưu trữ các biểu đồ xu hướng và bảng của tất cả các tham số trong 120 giờ cuối, 1200 kết quả đo NIBP và 60 sự kiện báo động</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Đầu ra: VGA, USB (ít nhất một), Thẻ SD, Ethernet, LAN, WiFi, Đồng bộ hóa DC 12V và máy khử rung tim</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Tích hợp Pin Li-ion có thể sạc lại</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Pin Li-ion có thể sạc lại với thời gian làm việc lên đến 7 giờ</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Túi đựng mang đi (tùy chọn)</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Mạng kết nối với hệ thống monitor trung tâm</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Thích hợp cho bệnh nhân người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh</span></p> | <p>Máy chính: 01 chiếc</p><p>&nbsp;Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ</span></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH SYNJECTOS Việt Nam | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH SYNJECTOS Việt Nam | 2021-05-21
4003 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim không đồng bộ | MÁY SỐC TIM TỰ ĐỘNG | AED PLUS | Zoll Medical Corporation | Mỹ | Zoll Medical Corporation | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p>ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM</p><p>- AED Plus sử dụng công nghệ sóng 2 pha thẳng (RBW) của Zoll.</p><p>- Phản hồi CPR về tốc độ và độ sâu ép ngực qua miếng dán CPR-D</p><p>- Sử dụng pin bán ngoài thị trường kéo dài tới 5 năm&nbsp;</p><p>- Một miếng dán đánh sốc có thời gian sống tới 5 năm</p><p>- Có thể cài đặt thêm theo nhu cầu người dùng (ECG trên màn hình)</p><p>- Theo hướng dẫn mới nhất của AHA&nbsp;</p><p>- Dùng được cho trẻ em (sử dụng miếng dán trẻ em)</p><p>- Tự động kiểm tra hàng ngày hoặc hàng tuần</p><p>- Công nghệ Real CPR Help</p><p>• Thực hiện hướng dẫn cứu sống.</p><p>• Giúp tăng hiệu quả cứu sống.</p><p>- Máy AED Plus sẽ nhắc bạn từng bước của quá trình cứu hộ bằng:&nbsp;</p><p>- Nhắc nhở bằng giọng nói ; Văn bản hiển thị ; Biểu tượng phát sáng trong biểu đồ.</p><p>- 5 năm cho máy chính.</p><p>- 5 năm cho thời gian sống của miếng dán CPR –D padz</p> | <p>- Máy chính AED Plus with Graphical Cover</p><p>- Bộ dụng cụ ( kéo, bông cồn, băng gạc..) (AED Rescue Kit)</p><p>- Pin ( Type 123 Lithium Batteries)</p><p>- Miếng dán cho người lớn( CPR-D-padz®)</p><p>- Túi đựng máy</p><p>- Miếng dán điện cực cho trẻ em (Pedi Pad II ® Pediatric electrodes) - 2 year shelf life</p><p>- Tủ đựng máy treo tường có còi báo động (Wall cabinet with alarm )</p><p>- ZOLL AED Plus® Trainer 2</p><p>- AED Simulator</p><p>- AED Plus Demo Kit </p><p>- TRAINING Electrode Stat Padz II</p><p>- Replacement Adhesive gels for CPR-D·padz Training Electrode: 5 cặp/ hộp. </p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-07-05
4004 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu thuật | FB125R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 4 |  |  | 3182506 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Dụng cụ bóc tách vi phẫu mạch máu Varady, hai đầu, dài 170mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
4005 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Ống kính soi bàng quang “OES ELITE” 4mm,12°, HD | WA2T412A | Olympus Winter & Ibe GmbH | Đức | Olympus Winter & Ibe GmbH | Đức | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | Đức | Nhóm 3 |  |  | 205400000 | t | Chiếc | true | 2021-05-21 | 2021-09-21 | <p> Ống kính soi bàng quang&nbsp;“OES ELITE” 4mm,12°,HD</p><p> - Vật liệu: thép không gỉ, kính và khác</p><p> - Cấu tạo:</p><p> + Chiều dài: 28cm, (±3%)</p><p> + Đường kính: 4mm</p><p> + Hướng quan sát: 12 độ</p><p> + Thấu kính ED thế hệ mới</p><p> </p> | <p> Ống kính soi bàng quang&nbsp;“OES ELITE” 4mm,12°,HD</p><p> - Vật liệu: thép không gỉ, kính và khác</p><p> - Cấu tạo:</p><p> + Chiều dài: 28cm, (±3%)</p><p> + Đường kính: 4mm</p><p> + Hướng quan sát: 12 độ</p><p> + Thấu kính ED thế hệ mới</p><p> </p> |  | <p> Ống kính soi bàng quang&nbsp;“OES ELITE” 4mm,12°,HD</p><p> - Vật liệu: thép không gỉ, kính và khác</p><p> - Cấu tạo:</p><p> + Chiều dài: 28cm, (±3%)</p><p> + Đường kính: 4mm</p><p> + Hướng quan sát: 12 độ</p><p> + Thấu kính ED thế hệ mới</p><p> </p> | <p>Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao</p><p>Áp dụng cho sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | 2021-05-21 | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | 2021-05-21
4006 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống vận chuyển mẫu và thiết bị phụ trợ | Biomedical Refrigerator | PR 300 | Arctiko A/S | Ba Lan | Arctiko A/S | Đan Mạch | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Hợp Tiến | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 190000000 | t | Cái | true | 2021-06-21 | 2021-12-31 | <p><strong>TỦ MÁT BẢO QUẢN MẪU +10°C CỬA KÍNH. LOẠI ĐỨNG. 352 LÍT</strong></p><p>Model:&nbsp;<strong>PR 300</strong></p><p>Hãng sản xuất: <strong>ARCTIKO</strong></p><p>Sản xuất tại: <strong>Ba Lan</strong></p> | <p>Tính năng:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển kỹ thuật số với màn hình Hiển thị kỹ thuật số nhiệt độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trong trường hợp mất nguồn. sử dụng pin dự phòng trong vòng 72 giờ cho chuông báo. truy xuất dữ liệu và hiển thị nhiệt độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cổng chờ kết nối báo động GSM (báo động trực tuyến đến các thiết bị di động không dây)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cổng chờ cho 2 đầu dò nhiệt độ nối thêm (khi cần kiểm tra. theo dõi nhiệt độ tủ)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động chạy tiếp chương trình khi bị lỗi đầu đo nhiệt độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị nhiệt độ phòng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động kết nối tải. up dữ liệu và cập nhật phần mềm trên USB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo vệ chương trình với 3 lần mật khẩu (password)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị mức độ làm việc của pin</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị đồ thị nhiệt độ trên màn hình</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lựa chọn nhiều ngôn ngữ hiển thị</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Làm lạnh cưỡng bức bằng quạt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chân đế có bánh xe tiện cho việc di chuyển</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cửa kính. có khóa an toàn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có đèn chiếu sáng bên trong</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số máy nén khí: 1</p><p><br></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cổng truy xuất dữ liệu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cổng kết nối RS232/RS485</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ cho 20 năm hoạt động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi cửa mở. lỗi nguồn. nhiệt độ quá ngưỡng (cao quá hoặc thấp quá). lỗi đầu dò. tủ bị lỗi.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị mọi báo động. dạng text (không phải dạng code)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động bằng âm thanh và đèn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công tắc tắt báo động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rã đông tự động và thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấu tạo bên trong bằng thép không gỉ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cửa đóng tự động</p> | <p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đáp ứng các tiêu chuẩn: ISO 13485:2012. ISO 9001:2008</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích: 352 lít. tủ đứng. 1 cánh. cửa kính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước ngoài: 520 x 690 x 1997 mm (rộng x sâu x cao)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước bên trong: 400 x 585 x 1505mm (rộng x sâu x cao)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng tủ: 103kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ dày lớp cách nhiệt: 60 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải nhiệt độ: +1<sup>o</sup>C đến +10°C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng điện sử dụng: 230V/ 50Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 2.4kW/ 24h</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi chất làm lạnh: R134a. 100% không chứa HCFC/CFC</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước đóng gói: 870 x 720 x 2200 mm (rộng x sâu x cao)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng đóng gói tủ: 148kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Hợp Tiến | 2021-06-21 | Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Hợp Tiến | 2021-06-21
4007 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Aerosept Ultra 150 | Laboratoires Anios | Pháp | Laboratoires Anios | Pháp |  | Công ty TNHH Thương mại VM | Pháp | Nhóm null |  |  | 290000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại VM | 2021-03-18 | Công ty TNHH Thương mại VM | 2021-03-18
4008 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Bục tập người liệt hạ chi cho người khuyết tật vận động | PN26.0 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 9680000 | t | Bộ | true | 2021-06-25 | 2022-12-31 | <p>Bục tập người liệt hạ chi cho người khuyết tật vận động</p> | <p>- Gỗ sơn PU,&nbsp;tập đi,xếp gọn ** KT: 156x40x40cm (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Bục 1: 40x47x12cm&nbsp;</p><p>'- Bục 2: 40x57x21cm&nbsp;</p><p>'- Bục 3: 40x67x30cm&nbsp;</p><p>'- Bục 4: 40x78x39cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>- Khung sắt sơn tĩnh điện, mặt làm gỗ sơn PU</p><p>Gồm có 4 bục có kích thước chiều cao&nbsp;tăng dần, có thể xếp chồng lên nhau gọn gàng.</p><p>Kích thước &nbsp;(+/- sai số 5%)&nbsp;</p><p>- Bục 1: 40x47x12cm </p><p>- Bục 2: 40x57x21cm </p><p>- Bục 3: 40x67x30cm </p><p>- Bục 4: 40x78x39cm &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Tập dịch chuyển bệnh nhân từ xe lăn xuống sàn nhà.&nbsp;</p><p>Dùng tập cho người bệnh lên xuông cầu thang, làm mạnh thêm cơ chi dưới và tập thích nghi hoàn cảnh sống tại gia đình.</p><p>Rất phù hợp với phòng tập Vật lý trị liệu, phục&nbsp;hồi chức năng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-25 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-25
4009 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Bàn đẻ | Bàn đẻ | Bàn sinh đa năng | LM-01.4 | Famed Zywiec Sp.z o.o | Ba Lan | Famed Zywiec Sp.z o.o | Ba Lan | ["2020"] | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HỒNG PHÁT | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 500000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-31 | 2022-05-31 | <p>Phần bệ giường được làm bằng ống thép sơn. Phần khung cố định hoặc phần khung di chuyển được làm bằng thép phủ ABS, phần tựa lưng được làm bằng thép, có tấm đỡ lưng.</p><p>Giường có thể được trang bị phần chống va chạm với tường khi di chuyển.</p><p>Giường được trang bị bộ phận điều khiển chiều cao, góc nghiêng tấm tựa lưng, và góc nghiêng của ghế ngồi. Nó vận hành trơn tru bởi các mô tơ điện điều khiển bằng công tắc chân, bảng điều khiển ở thành giường và ở bảng điều khiển trung tâm.</p><p>Có thể nghiêng giường nhờ có ứng dụng của hệ thống lò xo khí.</p><p>Lò xo có thể hoạt động bằng các tay quay, vị trí tay quay được đặt ở vị trí phù hợp với người sử dụng.</p><p>Tấm đầu giường và chân giường có thể tháo rời.Thanh chắn 2 bên có thể nâng hạ.</p><p>Bánh xe chuẩn được trang bị hệ thống phanhtrung tâm hoặc khách hàng có thể lựa chọn thêm bánh xe trang bị phanh cho từng bánh xe.</p><p>Để dừng các chức năng của giường, chỉ việc rút ổ cắm điện</p> | <p>Cấu hình bao gồm</p><p>1. Đế giường: 01 chiếc</p><p>2. Khung ghế cố định: 01 chiếc</p><p>3. Khung ghế có thể mở rộng: 01 chiếc</p><p>4. Tấm tựa lưng: 01 chiếc</p><p>5. Thanh chắn: 01 bộ</p><p>6. Đệm: 01 bộ</p><p>7. Cọc truyền dịch: 01 chiếc</p><p>8. Giá đỡ đầu gối: 01 cặp</p><p>9. Giá tay cầm: 01 cặp</p><p>10. Giá đỡ bàn chân: 01 cặp</p><p>11. Chậu: 01 chiếc</p><p>12. Đèn chiếu sáng gầm giường: 01 chiếc</p><p>13. Phần ghế đỡ mông: 01 chiếc</p><p>14. Hộp điều khiển: 01 chiếc</p><p>15. Cần gạt khóa trung tâm: 01 chiếc</p><p>16. Cần gạt CPR</p><p>17. Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh- Tiếng Việt) x 1 bộ</p> | <p>1. Đế giường: 01 chiếc</p><p>2. Khung ghế cố định: 01 chiếc</p><p>3. Khung ghế có thể mở rộng: 01 chiếc</p><p>4. Tấm tựa lưng: 01 chiếc</p><p>5. Thanh chắn: 01 bộ</p><p>6. Đệm: 01 bộ</p><p>7. Cọc truyền dịch: 01 chiếc</p><p>8. Giá đỡ đầu gối: 01 cặp</p><p>9. Giá tay cầm: 01 cặp</p><p>10. Giá đỡ bàn chân: 01 cặp</p><p>11. Chậu: 01 chiếc</p><p>12. Đèn chiếu sáng gầm giường: 01 chiếc</p><p>13. Phần ghế đỡ mông: 01 chiếc</p><p>14. Hộp điều khiển: 01 chiếc</p><p>15. Cần gạt khóa trung tâm: 01 chiếc</p><p>16. Cần gạt CPR</p><p>17. Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh- Tiếng Việt) x 1 bộ</p> | <p>1. Chiều dài tổng: 2170mm ± 20mm</p><p>2. Chiều dài tổng của giường khi đặt ở vị trí ghế ngồi: 1600mm ± 20mm</p><p>3. Chiều rộng tối đa (Bao gồm giá đỡ tay): 1080mm ± 10mm</p><p>4. Chiều rộng ghế ngồi (Bao gồm khung): 855mm ± 3mm</p><p>5. Chiều cao ghế ngồi tính từ sàn nhà (Bao gồm khung): 615mm + 985mm ± 10mm</p><p>6. Góc nâng ghế ngồi: 17<sup>o </sup>± 2<sup>o </sup></p><p>7. Góc ngả của tấm tựa lưng: 70<sup>o </sup>± 5<sup>o </sup></p><p>8. Góc nghiêng giường: 12<sup>o </sup>± 3<sup>o</sup></p><p>9. Góc nghiêng ngược lại: 5<sup>o </sup>± 2<sup>o </sup></p><p>10. Trọng lượng của giường: Khoảng 160KG</p><p>11. Trọng tải tối đa của giường: 230KG (Trọng lượng bệnh nhân: 195 KG – Trọng lượng đồ đặc: 35 Kg)</p><p>12. Điện thế: 230V-50/60Hz</p><p>13. Công suất tiêu thụ: max250VA</p><p>14. Loại bảo vệ: II</p><p>15. Loại thiết bị ứng dụng: B</p><p>16. Cấp bảo vệ: IP-X4</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HỒNG PHÁT | 2021-05-31 | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HỒNG PHÁT | 2021-05-31
4010 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kim mang kim MAYO-HEGAR, dài 18cm | 25180-18 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1947000 | t | Cái | false | 2021-06-25 | 2022-06-25 | <p><strong style="color: windowtext;">Kim mang kim MAYO-HEGAR, dài 18cm </strong></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: 25180-18</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC;EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p>Kim mang kim MAYO-HEGAR, dài 18cm _ 25180-18, ngàm có răng, tay khóa cầm linh hoạt khi sử dụng, được làm bằng chất liệu Thép không gỉ</p> | <p>Kim mang kim MAYO-HEGAR, dài 18cm _ 25180-18, ngàm có răng, tay khóa cầm linh hoạt khi sử dụng, được làm bằng chất liệu Thép không gỉ</p> | <p>Kim mang kim MAYO-HEGAR, dài 18cm _ 25180-18, ngàm có răng, tay khóa cầm linh hoạt khi sử dụng, được làm bằng chất liệu Thép không gỉ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-25 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-25
4011 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Storm 5500 | DIXION Vertrieb Medizinischer Gerate GmbH | Đức | DIXION Vertrieb Medizinischer Gerate GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SYNJECTOS Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 160000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-21 | 2022-05-21 | <p><strong>Tính năng chung:</strong></p><p>- Màn hình theo dõi bệnh nhân được thiết kế để chăm sóc cấp cứu tại bệnh viện.</p><p>- Nó cung cấp dịch vụ chăm sóc liên tục cho bệnh nhân trong quá trình vận chuyển và trong hoạt động của bệnh viện.</p><p><br></p><p><strong>Đặc trưng&nbsp;:</strong></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Màn hình LCD TFT 12,1 inch, loại cảm ứng với tối đa 11 dạng sóng</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Trọng lượng nhẹ và di động cho giải pháp vận chuyển hoàn hảo</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Có khả năng cố định vào giường bệnh nhân</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Các cấu hình khác nhau cho phép sử dụng trong một số phòng ban khác nhau trong suốt hoạt động của bệnh viện</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Thông số: ECG, RESP, SpO2, NIBP, 2x TEMP, HR</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Các lựa chọn: Thán đồ (thông khí dạng Maintream hoặc Side stream)</span>, sensor Nellcor đo SpO2, nhiệt kế số, Đo huyết áp xâm lấn IBP (2 kênh)</p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Lưu trữ các biểu đồ xu hướng và bảng của tất cả các tham số trong 120 giờ cuối, 1200 kết quả đo NIBP và 60 sự kiện báo động</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Đầu ra: VGA, USB (ít nhất một), Thẻ SD, Ethernet, LAN, WiFi, Đồng bộ hóa DC 12V và máy khử rung tim</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Tích hợp Pin Li-ion có thể sạc lại</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Pin Li-ion có thể sạc lại với thời gian làm việc lên đến 7 giờ</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Túi đựng mang đi (tùy chọn)</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Mạng kết nối với hệ thống monitor trung tâm</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Thích hợp cho bệnh nhân người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh</span></p> | <p>Máy chính: 01 chiếc</p><p>&nbsp;Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ</span></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH SYNJECTOS Việt Nam | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH SYNJECTOS Việt Nam | 2021-05-21
4012 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Keo cắt chỉ cong STANDARD đầu nhọn 15cm | 09121- 15 | Reda instrumente GmbH | Đức | Reda instrumente GmbH | Đức | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 748000 | t | Cái | false | 2021-06-25 | 2022-06-25 | <p><strong style="color: windowtext;">Keo cắt chỉ cong STANDARD đầu nhọn 15cm </strong></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: 09121-15</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p><p>đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC;EN ISO 13485; Directive 93/42/EEC.&nbsp;</p> | <p><strong style="color: windowtext;">Keo cắt chỉ cong STANDARD đầu nhọn 15cm </strong></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: 09121-15</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p> | <p><strong style="color: windowtext;">Keo cắt chỉ cong STANDARD đầu nhọn 15cm </strong></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: 09121-15</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p> | <p><strong style="color: windowtext;">Keo cắt chỉ cong STANDARD đầu nhọn 15cm </strong></p><p><span style="color: windowtext;">+ Mã hàng: 09121-15</span></p><p><span style="color: windowtext;">+ Hãng sản xuất: REDA Instrumente GmbH</span></p><p>+ Nước sản xuất: Đức</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-25 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN | 2021-06-25
4013 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Ống soi niệu quản 7°, 8.6/9.8 Fr x 430 mm, 6.4 Fr. | WA29042A | Olympus Winter & Ibe GmbH | Đức | Olympus Winter & Ibe GmbH | Đức | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | Đức | Nhóm 3 |  |  | 382000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-21 | 2021-09-21 | <p> Ống soi niệu quản bán cứng, 7 độ</p><p> - Vật liệu: thép không gỉ, kính và khác</p><p> - Cấu tạo:</p><p> + Phần đầu ống soi thuôn tròn, không sang chấn, 2 kênh tưới rửa, có thể sử dụng 2 dụng cụ cùng lúc, ống soi bán cứng, gập góc ở đầu kết nối camera</p><p> + Chiều dài làm việc khoảng 43cm, (±3%)</p><p> + Hướng quan sát: 7 độ</p><p> + Đường kính chóp đuôi ống soi: 8.6 Fr </p><p> + Đường kính ngoài thân ống soi: 9.8 Fr</p><p> + Đường kính kênh dụng cụ: 6.4 Fr</p><p><br></p> | <p>Ống soi niệu quản bán cứng, 7 độ</p><p>- Vật liệu: thép không gỉ, kính và khác</p><p>- Cấu tạo:</p><p>+ Phần đầu ống soi thuôn tròn, không sang chấn, 2 kênh tưới rửa, có thể sử dụng 2 dụng cụ cùng lúc, ống soi bán cứng, gập góc ở đầu kết nối camera</p><p>+ Chiều dài làm việc khoảng 43cm, (±3%)</p><p>+ Hướng quan sát: 7 độ</p><p>+ Đường kính chóp đuôi ống soi: 8.6 Fr</p><p>+ Đường kính ngoài thân ống soi: 9.8 Fr</p><p>+ Đường kính kênh dụng cụ: 6.4 Fr</p><p><br></p> |  | <p>Ống soi niệu quản bán cứng, 7 độ</p><p>- Vật liệu: thép không gỉ, kính và khác</p><p>- Cấu tạo:</p><p>+ Phần đầu ống soi thuôn tròn, không sang chấn, 2 kênh tưới rửa, có thể sử dụng 2 dụng cụ cùng lúc, ống soi bán cứng, gập góc ở đầu kết nối camera</p><p>+ Chiều dài làm việc khoảng 43cm, (±3%)</p><p>+ Hướng quan sát: 7 độ</p><p>+ Đường kính chóp đuôi ống soi: 8.6 Fr</p><p>+ Đường kính ngoài thân ống soi: 9.8 Fr</p><p>+ Đường kính kênh dụng cụ: 6.4 Fr</p><p><br></p> | <p>Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao</p><p>Áp dụng bảo hành cho sản phẩm bị lỗi bởi nhà sản xuất</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | 2021-05-21 | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê | 2021-05-21
4014 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Bàn khám sản phụ khoa M1 | PN003.0 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 22440000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2022-12-31 | <p>Bàn khám sản phụ khoa M1</p> | <p>- Kích thước phủ bì : (DxRxC): 1600x600x650 (sai số +/- 5%)</p><p>- Chất liệu inox 304 chống rỉ hoàn toàn. Nệm PE + Mouse bọc simily, bậc bước chân gỗ.</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p><span style="color: rgb(28, 30, 33);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước phủ bì : (DxRxC): 1600x600x650 (sai số +/- 5%)</span></p><p><span style="color: rgb(28, 30, 33);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chất liệu inox 304 chống rỉ hoàn toàn. Nệm PE + Mouse bọc simily, bậc bước chân gỗ.</span></p><p><span style="color: rgb(28, 30, 33);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghế rất chắn chắn, thẩm mỹ cao, các bộ phận điều chỉnh nhẹ nhàng, thuận tiện và chuẩn xác.</span></p><p><span style="color: rgb(28, 30, 33);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưng ghế và gác chân thiết kế khoa học chỉ cần di chuyển đến mực nào sẽ giữ và cố định ở mức đó giúp người sử dụng điều chỉnh ghế một cách nhanh chóng và thuận lợi.</span></p><p><span style="color: rgb(28, 30, 33);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bậc bước chân dính liền với ghế điều chỉnh ra vào.</span></p><p><span style="color: rgb(28, 30, 33);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bệ để bô có thể xoay cả cụm ra bên ngoài ghế rất thuận tiện cho việc vệ sinh và lấy bô ra khỏi ghế.</span></p><p><span style="color: rgb(28, 30, 33);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gác chân tăng cao thấp và tháo rời.</span></p><p><span style="color: rgb(28, 30, 33);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá đỡ chân tăng giảm cao thấp - xoay nhiều hướng.</span></p><p><span style="color: rgb(28, 30, 33);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;So với các sản phẩm trên thì trường thì đây là một loại giường chất lượng cao về tính năng kỹ thuật, đạt yêu cầu theo chuẩn y tế và đáp ứng mặt chuyên môn cho bác sĩ khám hoặc hộ sinh.</span></p><p><span style="color: rgb(28, 30, 33);"> Bàn khám sản phụ khoa. Dùng để khám sản, phụ khoa, sanh, siêu âm…</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-30
4015 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ trữ ống nội soi | HL-ECK-L | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. | Hàn Quốc | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang |  | Nhóm null |  |  | 150000000 | t | Cái | true | 2021-06-08 | 2022-12-31 | <p>Tủ dùng để giữ khô và vô khuẩn cho các ống nội soi đã được làm sạch.</p><p>Có quạt gia nhiệt và đèn UV để khử khuẩn.</p><p>Có hệ thống cảm biến an toàn cho người sử dụng.</p><p>Có bộ đếm thời gian.</p><p>Số lượng mốc treo tùy chọn</p> | <p>Khung tủ chính.</p><p>08 mốc treo.</p><p>dây nguồn.</p><p>Đèn UV.</p><p>Quạt gia nhiệt.</p><p>Bộ đếm thời gian.</p> |  | <p>Kích thước: 1200x450x2100 mm</p><p>Vật liệu inox 304.</p><p>Loại cửa trượt.</p><p>Công suất đèn UV: 20W.</p><p>Nguồn cấp: AC 220V 50/60Hz.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-08 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-08
4016 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | VC-1000 | Advanced Instrumentations, Inc. | Mỹ | Advanced Instrumentations, Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 260000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-21 | 2021-10-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>MÁY SOI CỔ TỬ CUNG </strong></p><p class="ql-align-justify">Model&nbsp;: <strong>VC-1000</strong></p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất &nbsp;: <strong>ADVANCED INSTRUMENTATIONS, INC. – MỸ</strong></p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ&nbsp;: <strong>MỸ</strong></p><p class="ql-align-justify">Chất lượng hàng&nbsp;&nbsp;: <strong>MỚI 100%, SẢN XUẤT NĂM 2020 TRỞ VỀ SAU</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ISO 13485:2016, FDA</strong></p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"><strong>Cấu hình:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Camera : 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Phần mềm: 01 CD</p><p class="ql-align-justify">- Xe đẩy máy soi cổ tử cung: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Bộ máy tính ( mua tại Việt Nam): 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Máy in phun màu (Mua tại Việt Nam): 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p>• Máy soi cổ tử cung VC-1000 với đồng hồ bấm giờ kiểm tra phản ứng acetic và acid iôt, nguồn ánh sáng khẩu độ đơn, Bộ lọc màu xanh lá điện tử nâng cao hình ảnh hiển thị mạch máu, Quản lý tích hợp ảnh chụp màn hình, chỉnh sửa, lưu và in, phát lại, phân tích so sánh, thống kê và báo cáo soi cổ tử cung.</p><p>• Điểm ảnh: 440,000 (PAL), 380,000 (NTSC)</p><p>• Độ phóng đại: 1~28 x&nbsp;</p><p>• Lấy nét: Bằng tay/ Tự động</p><p>• Tín hiệu đầu ra: S- Video</p><p>• Chế độ video: PAL/ NTSC</p><p>• Đèn camera: Cụm đèn LEDs ánh sáng trắng hình tròn</p><p>• Độ rọi: 1600 lux</p><p>• Cân bằng trắng: Tự động, Bằng tay</p> | <p>Bảo hành: 12 tháng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-05-21
4017 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần | SURTRON 400 HP | Led SpA | Italy | Led SpA | Italy |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | Italy | Nhóm 3 |  |  | 380000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2021-12-31 | <p>Model: Surtron 400HP</p><p>Hãng sản xuất: Led SpA</p><p>Xuất xứ: Italy</p><p><span style="color: black;">- Đạt tiêu chẩn: </span>ISO 9001,13485, CE</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Máy mới 100% </span></p><p><span style="color: black;">- Môi trường hoạt động: </span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Nhiệt độ môi trường tối đa: 40 độ C</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Độ ẩm môi trường tối đa: 80%</span></p><p><span style="color: black;">- Nguồn điện : </span>115-230 V AC, 50-60Hz</p> | <p><strong style="color: black;">Cấu hình</strong></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dao mổ điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ trong đó bao gồm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực trung tính bằng thép không gỉ: 01 cái </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực trung tính dùng 01 lần: 05 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Cáp điện cực trung tính: 01 cái</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pedal điều khiển không thấm nước: 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay dao đơn cực sử dụng nhiều lần : 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay dao đơn cực sử dụng 01 lần: 05 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực hình dao 7 cm: 03 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực hình dao 16 cm: 03 cái </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực hình kim: 7 cm: 03 cái</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực hình tròn 4-6cm: 03 cái </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay dao lưỡng cực sử dụng nhiều lần: 01 cái </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 01 cái</span></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | 2020-12-15 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT | 2020-12-18
4018 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim 12 kênh | Eli230 | Welch Allyn, Inc. | Mỹ | Welch Allyn, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 96000000 | t | Cái | true | 2021-06-22 | 2022-12-31 | <p>Hàng mới 100%, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất</p> | <p>Cấu hình tiêu chuẩn:<br /> - Thân máy điện tim 12 kênh: 01 cái<br /> - Bộ cáp điện cực bệnh nhân: 01 bộ<br /> - Bộ kẹp điện cực (6 điện cực bóng, 4 điện cực kẹp hoặc adapter dùng với điện cực dán cho bệnh nhân nhi<br /> - Xe đẩy mua trong &nbsp;nước (nếu cần)</p> |  | <p>Chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-22
4019 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động CA-270 (không điện giải, cuvette thủy tinh) | CA-270 | Furuno Electric Co. Ltd | Nhật Bản | Furuno Electric Co. Ltd | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1839000000 | t | Bộ | true | 2021-05-31 | 2021-08-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động không điện giải, cuvette thủy tinh (công suất 450 xét nghiệm sinh hóa / giờ)</p><p>Model: CA-270&nbsp;</p><p>Hãng sản xuất: Furuno Electric Co., Ltd./Nhật Bản&nbsp;</p><p>Xuất xứ: Nhật Bản</p> | <p>- Máy chính: 01 máy</p><p>- Máy tính (mua trong nước) kèm phần mềm điều khiển: 01 chiếc</p><p>- Máy in khổ giấy A4 (mua trong nước): 01 chiếc&nbsp;</p><p>- Khay đựng bệnh phẩm: 01 chiếc</p><p>Khay đựng hóa chất: 01 chiếc</p><p>- Cuvette (nhựa, lắp sẵn): 01 bộ</p><p>- Bộ hóa chất ban đầu: GOT, GPT, Glucose mỗi loại 1 hộp</p><p>- Calibrator và QC tương ứng với hóa chất ban đầu: mỗi loại 1 lọ.</p><p>- Dịch rửa đi kèm theo máy: 1 bộ</p><p>- Bộ hóa chất và điện cực đo điện giải 3 thông số Na, K, Cl: 01 bộ.</p><p>- Bộ lưu điện 2KVA (mua trong nước): 1 bộ</p><p>- Bộ lọc nước RO công suất (mua trong nước): 10L/giờ</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ</p> |  | <p>- Kiểu máy: hoàn toàn tự động, truy cập ngẫu nhiên</p><p>- Công suất xét nghiệm: 450 xét nghiệm/giờ với điện giải</p><p>- Cuvette: nhựa</p><p>- Kiểu đo: Điểm cuối, Điểm cuối 2 điểm, Động học, Động học 2 điểm và điện giải</p><p>- Phương pháp phát hiện: Đo trực tiếp độ hấp thụ trong cóng phản ứng một màu hoặc hai màu</p><p>- Phương pháp đo:&nbsp;</p><p>+ Xét nghiệm sinh hoá sử dụng phương pháp đo quang</p><p>+ Miễn dịch độ đục bằng phương pháp đo quang (Hóa chất Latex)</p><p>- Số lượng xét nghiệm đồng thời đo được: 50 xét nghiệm + 3 xét nghiệm Na, K, Cl</p><p>- Số phương pháp phân tích có sẵn: 240 phương pháp (mẫu huyết thanh: 60, mẫu huyết tương: 60, mẫu nước tiểu: 60, mẫu khác: 60)</p><p>- Hệ thống mở (sử dụng hóa chất của hãng khác): Có</p><p>- Lưu trữ kết quả đo: 1.000.000 kết quả</p><p>- Lưu trữ kết quả QC: 50.000 kết quả</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-05-31 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-05-31
4020 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh ánh sáng lạnh 120,000 Lux | Honey Lux LED 120RK | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 380000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-12 | 2022-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng cho phòng mổ, phòng khám.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ treo trần sử dụng công nghệ ánh sáng trắng lạnh – LED.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tạo ra ánh sáng đồng nhất qua nhiều lớp trường chiếu thông qua hệ thống thấu kính và gương phản xạ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ thân thiện với môi trường.&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tại bầu đèn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quang 1<sup>0</sup>C.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng không tạo bóng mờ nhờ hệ thống quang học bề mặt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu có thể điều chỉnh theo từng trường hợp phẫu thuật và tùy người sử dụng với 3 bước: 3800K, 4400K và 5100K</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím điều khiển dạng màng được đặt ở bên cạnh bầu đèn. Có 05 phím điều khiển cường độ sáng, 03 phím điều khiển nhiệt độ màu, 01 phím tắt bật đèn</p> | <p><strong><u>Cấu hình kèm theo</u></strong><u>: </u></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân đèn chính gồm 01 nhánh đèn: 01 chiếc. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm tiệt trùng: 02 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn: 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn: 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (<em>Tiếng Anh + Tiếng Việt</em>): 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</p> |  | <p><strong><em>Thông số kỹ thuật </em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ sáng: 120.000 Lux </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 3.800K / 4.400K / 5.100K</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số màu: 96 (Ra)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính trường chiếu: 18~27 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu trường chiếu: 120 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh cường độ sáng: 20% ~ 100% (5 Bước)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 70VA </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn: 110~230VAC, 50/60Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng bóng LED chính: 2 bóng </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hoạt động: -40<sup>o</sup>C – 70<sup>o</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm: 10% - 100%</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-21
4021 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống vận chuyển mẫu và thiết bị phụ trợ | Biomedical Freezer, ARCTIKO LF 300 | LF 300 | Arctiko A/S | Ba Lan | Arctiko A/S | Đan Mạch | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Hợp Tiến | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 250000000 | t | Cái | true | 2021-06-21 | 2021-12-24 | <p><strong>TỦ LẠNH ÂM -30</strong><sup><strong>O</strong></sup><strong>C 346 LÍT. TỦ ĐỨNG</strong></p><p><strong>Model: LF 300</strong></p><p><strong>Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch</strong></p><p><strong>Sản xuất tại: Ba Lan</strong></p> | <p>Tính năng:</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển kỹ thuật số với màn hình Hiển thị kỹ thuật số nhiệt độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Trong trường hợp mất nguồn. sử dụng pin dự phòng trong vòng 72 giờ cho chuông báo. truy xuất dữ liệu và hiển thị nhiệt độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có cổng chờ kết nối báo động GSM (báo động trực tuyến đến các thiết bị di động không dây)</p><p>-&nbsp;&nbsp;Có cổng chờ cho 2 đầu dò nhiệt độ nối thêm (khi cần kiểm tra. theo dõi nhiệt độ tủ)</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tự động chạy tiếp chương trình khi bị lỗi đầu đo nhiệt độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hiển thị nhiệt độ phòng</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tự động kết nối tải. up dữ liệu và cập nhật phần mềm trên USB</p><p>-&nbsp;&nbsp;Làm lạnh cưỡng bức bằng quạt</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chân đế có bánh xe tiện cho việc di chuyển</p><p>-&nbsp;&nbsp;Cửa có khóa an toàn cho từng cánh</p><p>Cung cấp kèm theo: 3 giá để mẫu&nbsp;</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;Bảo vệ chương trình với 3 lần mật khẩu (password)</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hiển thị mức độ làm việc của pin</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hiển thị đồ thị nhiệt độ trên màn hình</p><p>-&nbsp;&nbsp;Lựa chọn nhiều ngôn ngữ hiển thị</p><p>-&nbsp;&nbsp;Cổng truy xuất dữ liệu</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ cho 20 năm hoạt động</p><p>-&nbsp;&nbsp;Báo động khi cửa mở. lỗi nguồn. nhiệt độ quá ngưỡng. lỗi đầu dò. tủ bị lỗi. </p><p>-&nbsp;&nbsp;Hiển thị mọi báo động</p><p>-&nbsp;&nbsp;Báo động bằng âm thanh và đèn</p><p>-&nbsp;&nbsp;Cổng kết nối RS232/RS485</p><p>-&nbsp;&nbsp;Rã đông tự động và thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;Cấu tạo bên trong bằng thép không gỉ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Cửa đóng tự động</p> | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Đáp ứng các tiêu chuẩn: ISO 13485:2012. ISO 9001:2008</p><p>-&nbsp;&nbsp;Dung tích: 346 lít. tủ đứng. 1 cánh</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích thước ngoài: 520 x 700 x 1997 mm (rộng x sâu x cao)</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích thước bên trong: 400 x 575 x 1505mm (rộng x sâu x cao)</p><p>-&nbsp;&nbsp;Trọng lượng tủ: 103kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;Độ dày lớp cách nhiệt: 60 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;Dải nhiệt độ: -30 đến -10°C </p><p>-&nbsp;&nbsp;Dòng điện sử dụng: 230V/ 50Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 8.7W/ 24h</p><p>-&nbsp;&nbsp;Môi chất làm lạnh: R404a. 100% không chứa HCFC/CFC</p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích thước đóng gói: 870 x 740 x 2200 mm (rộng x sâu x cao)</p><p>-&nbsp;&nbsp;Trọng lượng tủ: 148kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Hợp Tiến | 2021-06-21 | Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Hợp Tiến | 2021-06-21
4022 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy chụp cắt lớp mắt OCT | Máy chụp cắt lớp OCT: CIRRUS HD OCT 6000 (cấu hình cơ bản) | Cirrus HD OCT 6000 | Flextronics Manufacturing (Singapore) Pte Ltd | Singapore | Carl Zeiss Meditec Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy chụp cắt lớp OCT và OCT A<br /> Máy chụp cắt lớp OCT cho bán phần trước bán phần sau và mạch máu nhằm đánh giá sự thay đổi về hình thái, cấu trúc,cũng như các định lượng của các sang thương nhãn cầu. Đánh giá thay đổi mật độ mạch máu, tỷ lệ tưới máu của hoàng điểm hay vùng gai thị....<br /> &nbsp;</p> | <p>Máy chính Cirrus 6000 &nbsp;với màn hình 22 inch tích hợp: 01 cái&nbsp;<br /> Tựa cằm đôi tích hợp theo máy: 01 cái<br /> Bàn phím và chuột máy tính: 01 cái<br /> Chân bàn điện: 01&nbsp;</p> |  | <p>Độ sâu lát cắt A-scan: 2.0 - 2.9mm (trong mô)<br /> Tốc độ quét: &nbsp;100.000 mẫu quét A (A-scan) / 1 giây<br /> Đường kính đồng tử tối thiểu: &nbsp;2.0 mm<br /> Độ phân giải:<br /> Theo chiều ngang lát cắt: 5 μm (trong mô), 1.95 μm (kỹ thuật số)<br /> Theo chiều dọc lát cắt: 15 μm (trong mô)<br /> Bù trừ khúc xạ: -20D đến +20D (dopters)<br /> Thông số máy tính:<br /> Màn hình: 22” Màn hình rộng HD<br /> Độ phân giải: 1920×1080<br /> Bộ nhớ trong: 2 TB với 128 GB SSD<br /> Cổng USB: 8<br /> Thiết bị đầu vào: Bàn phím không dây, Chuột không dây<br /> Bộ xử lý: Intel® Core i7 (Thế hệ 7)<br /> Hệ điều hành: Windows® 10 Enterprise</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
4023 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy chụp cắt lớp mắt OCT | Máy chụp cắt lớp OCT: CIRRUS HD-OCT 5000 (cấu hình nâng cao) | Cirrus HD-OCT 5000 | Flextronics Manufacturing (Singapore) Pte Ltd | Singapore | Carl Zeiss Meditec Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 4200000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy chụp cắt lớp OCT và OCT A<br /> Máy chụp cắt lớp OCT cho bán phần trước bán phần sau và mạch máu nhằm đánh giá sự thay đổi về hình thái, cấu trúc,cũng như các định lượng của các sang thương nhãn cầu. Đánh giá thay đổi mật độ mạch máu, tỷ lệ tưới máu của hoàng điểm hay vùng gai thị....<br /> &nbsp;</p> | <p>...</p> | <p>Máy chính Cirrus 5000 với màn hình 19 inch tích hợp: 01 cái&nbsp;<br /> Tựa cằm đôi tích hợp theo máy: 01 cái<br /> Phần mềm chụp hệ mạch võng mạc: 01 cái<br /> Bàn phím và chuột máy tính: 01 cái<br /> Chân bàn điện: 01&nbsp;<br /> Gương chụp giác mạc: 01 cái<br /> Gương chụp tiền phòng: 01 cái</p> | <p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đặc tính kỹ thuật quét cắt lớp:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải theo chiều sâu của lát cắt: 5µm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải dọc theo lát cắt: 15µm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tốc độ quét: từ 27000 đến 68000 mẫu quét A (A scan)/1giây<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng: Diode siêu phát quang bước sóng 840nm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đặc tính kĩ thuật ảnh chụp đáy mắt:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sử dụng công nghệ quét dòng LSO<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trường quan sát: 36 độ x 30 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng: Diode siêu phát quang bước sóng 750nm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hiển thị trong suốt quá trình chỉnh vị trí và chụp OCT<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải &nbsp;25µm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Quan sát mống mắt:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Qua CCD camera<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải tối thiểu: 1280x1024<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hiển thị hình ảnh mống mắt trong quá trình chỉnh vị trí<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chế độ quét:<br /> Quét khối: 512x128<br /> Quét khối 200 x 200<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Định thị: &nbsp;trong, ngoài<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phạm vi điều chỉnh độ định thị trong: từ &nbsp;-20D đến +20D<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng hệ thống máy tính tích hợp theo máy<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ nhớ: có khả năng lưu trữ khoảng 80 000 lần chụp</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
4024 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang tổng quát | Hệ thống X-Quang kỹ thuật số | Multix Impact | Siemens Healthcare GmbH | Đức | Siemens Shanghai Medical Equipment Ltd. | Trung Quốc | ["2020","2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong | Đức | Nhóm 1 |  |  | 4900000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-26 | 2021-09-30 | <ul><li class="ql-align-justify">Là hệ thống được t<span style="color: black;">hiết kế hiện đại, màn hình cảm ứng được tích hợp ngay trên đầu đèn giúp </span><strong style="color: black;">tối ưu hoá dòng công việc</strong><span style="color: black;">,&nbsp;hỗ trợ đáp ứng tốt các chỉ định lâm sàng.</span></li><li class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">&nbsp;Màn hình cảm ứng </strong><span style="color: black;">cho phép điều chỉnh thông số phát tia, hiển thị thông tin bệnh nhân, lựa chọn chương trình chụp,…</span></li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p>Phần cứng hệ thống gồm :</p><ol><li>Hệ thống máy chính</li></ol><p>1.1. Bàn bệnh nhân: 01 hệ thống</p><p>1.2. Giá chụp phổi: 01 cái</p><p>1.3. Cột đỡ đầu đèn: 01 cái</p><p>1.4. Bộ nguồn: 01 cái</p><p>1.5. Bóng X-Quang: 01 Bộ</p><p>1.6. Bộ chuẩn trực: 01 Bộ</p><p>1.7. Tấm nhận ảnh phẳng:02 tấm</p><p>1.8. Hệ thống xử lý: 01 hệ thống</p><p>1.9. Màn hình hiển thị</p><p>2.Phần mềm: 01 Gói</p><p>Phần mềm quản lý dữ liệu bệnh nhân</p><p>Phần mềm chuẩn bị thăm khám</p><p>Phần mềm xử lý hình ảnh</p><p>Lưu trữ và truyền tải dữ liệu</p><p>3. Các phụ kiện đi kèm : 01 bộ</p><p>Áo chì, kính chì, Máy in phim khô...</p> |  | <p>Hệ thống X-Quang Kỹ thuật số 2 tấm nhận ảnh</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong | 2021-07-05 | Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong | 2021-07-05
4025 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống số hóa X quang | Máy x- quang cao tần | DM-5125 | Dongmun Co. Ltd | Hàn Quốc | Dongmun Co. Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại công nghệ Nam Việt | Hàn Quốc | Nhóm 3 |  |  | 1850000000 | t | Bộ | true | 2021-07-10 | 2021-12-31 | <p>Là hệ thống Máy chụp x quang cao tần kỹ thuật số bao gồm máy chụp , tấm nhận ảnh, màn hình hiển thị và hệ thống trạm xử lý .</p> | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Bộ phận phát tia:</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Tầm điện áp: 40 – 125 kVp</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Tầm dòng điện: 10-500mA</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Tầm điều chỉnh: 0,01~500 mAs</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Mức điều chỉnh thời gian: 0,001~10 giây</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Đầu đèn:</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Điện áp đầu đèn: 125 kVp</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Độ nóng anode: 140KHU</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Bộ chuẩn trực:</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Độ sáng: 100Lux</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Thời gian sáng: 30 giây</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Cần đỡ đầu đèn:</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Di chuyển lên - xuống: 1,200mm</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Di chuyển trái – phải: 1,800mm</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Góc quay: 3600</span></p> |  | <p> <strong>Tủ phát cao tần + bảng điều khiển</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;mA tối đa: 500mA</p><p> -&nbsp;&nbsp;kV tối đa: 125kV</p><p> -&nbsp;&nbsp;Thời gian phát tia: 0,4ms – 10s</p><p> -</p><p> &nbsp;Chương trình: 216</p><p> -&nbsp;&nbsp;Công suất 40 KW</p><p> <strong>Bóng X-quang</strong></p><p> &nbsp;Anode quay</p><p> -&nbsp;&nbsp;2 tiêu điểm: 1.0 và 2.0</p><p> -&nbsp;&nbsp;mA tối đa: 570mA</p><p> -&nbsp;&nbsp;kV tối đa: 125kV</p><p> -&nbsp;&nbsp;Độ trữ nhiệt của Anod: 140 kHU</p><p> -&nbsp;&nbsp;Độ trữ nhiệt của quả bóng: 1250 kHU</p><p> -&nbsp;&nbsp;Tỏa nhiệt của quả bóng: 15 kHU/phút</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại công nghệ Nam Việt | 2021-07-10 | Công ty TNHH Thương mại công nghệ Nam Việt | 2021-07-10
4026 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống nội soi bàng quang tiết niệu chuẩn đoán thường quy | EPK-3000 | HOYA Corporation | Thái Lan | HOYA Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long |  | Nhóm 2 |  |  | 2300000000 | t | Hệ thống | false | 2021-04-02 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống nội soi bàng quang tiết niệu chuẩn đoán thường quy&nbsp;</p> | <p>Hệ thống nội soi bàng quang tiết niệu chuẩn đoán thường quy&nbsp;bao gồm:</p><p>1. Bộ xử lý hình ảnh nội soi EPK-3000: 01 bộ</p><p>2. Dây nội soi bàng quang tiết niệu ECY-1575K: 01 bộ</p><p>3. Màn hình Endovue 21'': 01 cái</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-04-02 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long | 2021-04-13
4027 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống CT - Scanner | Hệ thống CT Scanner < 32 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt | Neuviz ACE | Neusoft Medical Systems Co.Ltd | Trung Quốc | Neusoft Medical Systems Co.Ltd | Trung Quốc | ["2020","2021","2022"] | Công ty TNHH GMED | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 5700000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-31 | 2021-01-31 | <p class="ql-align-justify">Hệ thống chụp cắt lớp Neuviz ACE là hệ thống chụp cắt lớp 16 lát mới nhất do hãng Neusoft Medical Systems nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Hệ thống có những ưu điểm vượt trội sau:</p><ul><li class="ql-align-justify">Cấu hình phần cứng mạnh mẽ với bóng phát tia Philips - Đức có khả năng trữ nhiệt lên tới 3.5 MHU</li><li class="ql-align-justify">Có các gói phần mềm đặc biệt phong phú, đáp ứng được tất cả các nhu cầu lâm sàng thông thường.</li><li class="ql-align-justify">Có tính năng linh hoạt, thiết kế hiện đại với màn hình hiển thị thông số chụp trên thân máy, thân thiện với người sử dụng, tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân</li><li class="ql-align-justify">Giao diện điều khiển và xử lý ảnh hậu kì đặc biệt thân thiện, dễ sử dụng. Nhiều thao tác xử lý ảnh chỉ trong 1 cú nhấp chuột</li><li class="ql-align-justify">Có nhiều công nghệ đột phá như phần mềm Micro 120 ( dựng 120lát/vòng). Chế độ hình ảnh iHD cực sắc nét. Dải kV có thể lựa chọn:<span style="color: windowtext;">&nbsp;60, 70, 80, 100, 120, 140 kV giúp linh hoạt trong việc chụp giảm liều, tối ưu trong việc sử dụng thiết bị. Tốc độ tái tạo ảnh lên tới 20ảnh/giây...</span></li><li class="ql-align-justify">.Hệ thống thiết bị đặc biệt có công nghệ giảm liều hiệu quả với các chương trình phần mềm hỗ trợ giảm liều tiên tiến nhất hiện nay như : O-dose, Organ Safe, Clear View, chương trình phát tia 240 độ ...</li></ul> | <ol><li>Khung máy: 01 cái</li><li>Bàn bệnh nhân: 01 cái</li><li>Bộ phát cao áp: 01 cái</li><li>Bóng phát tia X-quang: 01 cái</li><li>Bộ Đầu thu : 01 bộ</li><li>Bộ máy tính điều khiển: 01 bộ</li><li>Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</li><li>Gói phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng tiêu chuẩn: 01 bộ</li></ol><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify">Thông số kỹ thuật:</p><ul><li class="ql-align-justify">Cấu hình phần cứng mạnh mẽ với bóng phát tia Philips - Đức có khả năng trữ nhiệt lên tới 3.5 MHU</li><li class="ql-align-justify">Có các gói phần mềm đặc biệt phong phú, đáp ứng được tất cả các nhu cầu lâm sàng thông thường.</li><li class="ql-align-justify">Có tính năng linh hoạt, thiết kế hiện đại với màn hình hiển thị thông số chụp trên thân máy, thân thiện với người sử dụng, tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân</li><li class="ql-align-justify">Giao diện điều khiển và xử lý ảnh hậu kì đặc biệt thân thiện, dễ sử dụng. Nhiều thao tác xử lý ảnh chỉ trong 1 cú nhấp chuột</li><li class="ql-align-justify">Có nhiều công nghệ đột phá như phần mềm Micro 120 ( dựng 120lát/vòng). Chế độ hình ảnh iHD cực sắc nét. Dải kV có thể lựa chọn:<span style="color: windowtext;">&nbsp;60, 70, 80, 100, 120, 140 kV giúp linh hoạt trong việc chụp giảm liều, tối ưu trong việc sử dụng thiết bị. Tốc độ tái tạo ảnh lên tới 20ảnh/giây...</span></li><li class="ql-align-justify">.Hệ thống thiết bị đặc biệt có công nghệ giảm liều hiệu quả với các chương trình phần mềm hỗ trợ giảm liều tiên tiến nhất hiện nay như : O-dose, Organ Safe, Clear View, chương trình phát tia 240 độ ...</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH GMED | 2020-12-31 | Công ty TNHH GMED | 2020-12-31
4028 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh ánh sáng lạnh 160,000 Lux + 120,000 Lux | Honey Lux LED 160RK/120RK | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-12 | 2022-12-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng cho phòng mổ, phòng khám.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ treo trần sử dụng công nghệ ánh sáng trắng lạnh – LED.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tạo ra ánh sáng đồng nhất qua nhiều lớp trường chiếu thông qua hệ thống thấu kính và gương phản xạ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ thân thiện với môi trường.&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tại bầu đèn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quang ≤ 1<sup>0</sup>C.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng không tạo bóng mờ nhờ hệ thống quang học bề mặt.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu có thể điều chỉnh theo từng trường hợp phẫu thuật và tùy người sử dụng với 3 bước: 3800K, 4400K và 5100K</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím điều khiển dạng màng được đặt ở bên cạnh bầu đèn. Mỗi nhánh đèn có bộ điều khiển riêng. Có 05 phím điều khiển cường độ sáng, 03 phím điều khiển nhiệt độ màu, 01 phím chuyển chế độ nội soi (Endo), 01 phím tắt bật đèn.&nbsp;</p> | <p><strong>Cấu hình kèm theo</strong>:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân đèn chính gồm 02 nhánh đèn: 01 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm tiệt trùng: 04 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn: 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn: 02 chiếc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (<em>Tiếng Anh + Tiếng Việt</em>): 01 bộ.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-21
4029 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai (Điện cực ốc tai uốn vòng) | Cochlear™ Nucleus® Cl24RE(CA) Cochlear Implant with Contour Advance® Electrode/CI24RE(CA) | Cochlear Limited | Australia | Cochlear Limited | Australia | ["2021"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Australia | Nhóm 3 |  |  | 420000000 | t | Bộ | true | 2021-03-13 | 2022-03-13 | <p>Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai (Điện cực ốc tai uốn vòng)</p> | <p>Máy chính: 1 bộ</p><p>&nbsp;</p> | [6 empty] | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2021-03-13 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2021-03-13
4030 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc khử khuẩn không khí | Buồng áp âm di động (dùng cho bệnh nhân truyền nhiễm) | ATV-ISC2675 | Công Ty CP Airtech Thế Long | Việt Nam | Công Ty CP Airtech Thế Long | Việt Nam |  | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG |  | Nhóm null |  |  | 275000000 | t | Bộ | false | 2021-05-31 | 2021-11-30 | <p>Thiết bị được sử dụng cho những bệnh nhân có nguy cơ truyền nhiễm hoặc đã bị truyền nhiễm và đang được điều trị cách ly. Nhằm cản trở các tác nhân gây bệnh từ bệnh nhân không thể lây lan ra môi trường bên ngoài nhờ hệ thống lọc ULPA và đèn UV diệt khuẩn.</p><p>- Hệ thống được lắp kèm 01 hộp trung chuyển</p> | <p>+ Kích thước: 2675x1800x2100mm</p><p>+ Lọc HEPA: Hiệu suất 99.99% ở mức 0.3μm</p><p>+ Cấu tạo: Ống thép bọc nhựa; rèm vinyl trong suốt&nbsp;</p> |  | <p>+ Điện áp: AC220V/50Hz</p><p>+ Số lần tuần hoàn: 57 lần/giờ</p><p>+ Lưu lượng gió xử lý: 9.6 m3 /min</p><p>+ Chênh áp: -3.5 PA</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG | 2021-05-31 | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG | 2021-05-31
4031 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Xe lăn | HL-BW101-2 | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. | Hàn Quốc | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang |  | Nhóm null |  |  | 9000000 | t | Cái | true | 2021-06-08 | 2022-12-31 | <p class="ql-align-justify">Được thiết kế chuyên dụng cho việc vận chuyển bệnh nhân giữa các phòng khoa. </p><p class="ql-align-justify">Gác chân có thể điều chỉnh dễ dàng.</p><p class="ql-align-justify">Đỡ chân và đỡ tay có thể tháo rời và di chuyển sang một bên.</p><p class="ql-align-justify">Có thắng tay cho 2 bánh xe lớn 24”</p><p class="ql-align-justify">Có thanh treo bình truyền dịch.</p><p><br></p> | <p>01 xe chính.</p><p>01 thanh treo bình dịch truyền.</p> |  | <p>Kích thước: 1040x540~700x875 mm</p><p>Vật liệu: Khung bằng thép mạ crom và Niken.</p><p>Khối lượng xe: 19kg.</p><p>Vật liệu thanh treo bình dịch truyền: inox.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-08 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-08
4032 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | RZ Medizintechnik GmbH | Đức | RZ Medizintechnik GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 21000000 | t | Bộ | true | 2021-01-09 | 2021-06-30 | <p>Bộ dụng cụ dùng trong tiểu phẫu</p> | <p>Cấu hình cơ bản 01 bộ bao gồm:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cán dao mổ số 4</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kẹp bông băng </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kẹp mô tiêu chuẩn </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kẹp phẫu tích tiêu chuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kẹp cầm máu Crile cong</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kẹp cầm máu Crile thẳng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kéo phẫu thuật tiêu chuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kéo Mayo</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kìm mang kim Mayo-Hegar</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Banh Parker </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Banh Volkman </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay quả thận</p> |  | <p>Bộ dụng cụ dùng trong tiểu phẫu</p><ul><li>Tất cả dụng cụ phải được sản xuất/phân phối bởi một hãng sản xuất.</li><li>Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên thân dụng cụ có in code, logo hãng sản xuất và xuất xứ sản phẩm.</li><li>Vật liệu cho dụng cụ (ngoại trừ một số dụng cụ đặc biệt bằng nhôm, gỗ, bạc, titan, vải,…như hộp đựng dụng cụ, garo, bao đo huyết áp,…vv): thép không gỉ, phù hợp tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-09 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-01-09
4033 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | Giường vận chuyển bệnh nhân | HL-WSCE | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. | Hàn Quốc | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 43000000 | t | Cái | true | 2021-06-07 | 2023-06-07 | <p>Giường dùng cho việc vận chuyển bệnh nhân giữa các khoa phòng.</p><p>Có nệm dày, tạo sự thoải mái cho bệnh nhân.</p><p>Loại nệm: chống thấm.</p><p>Có thể nâng hạ phần đầu lưng.</p> | <p>Cấu hình bao gồm:</p><p>01 giường chính.</p><p>01 tấm nệm.</p><p>01 giá giữ bình oxy.</p><p>01 thanh treo bình dịch truyền.</p> |  | <p>Kích thước giường: 1900x600x700 mm</p><p>Vật liệu: inox 304.</p> | <p>Bảo hành 3 năm.</p> |  |  | Miễn phí nhân công, kiểm tra sửa chữa thiết bị sau bảo hành 2 năm. |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-07 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-08
4034 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống vận chuyển mẫu và thiết bị phụ trợ | Ultra Low Temperature Freezer, ARCTIKO ULUF 450-2M | ULUF 450-2M | Arctiko A/S | Ba Lan | Arctiko A/S | Đan Mạch | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Hợp Tiến | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 400000000 | t | Cái | true | 2021-06-21 | 2021-12-31 | <p><strong>TỦ LẠNH ÂM SÂU -86</strong><sup><strong>o</strong></sup><strong>C. 393 lít</strong></p><p><strong>Model: ULUF 450-2M</strong></p><p><strong>Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch</strong></p><p><strong>Sản xuất tại: Ba Lan</strong></p> | <p><strong><u>Tính năng:</u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển kỹ thuật số với màn hình Hiển thị kỹ thuật số nhiệt độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trong trường hợp mất nguồn. sử dụng pin dự phòng trong vòng 72 giờ cho chuông báo. truy xuất dữ liệu và hiển thị nhiệt độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cổng chờ kết nối báo động GSM (báo động trực tuyến đến các thiết bị di động không dây)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cổng chờ cho 2 đầu dò nhiệt độ nối thêm (khi cần kiểm tra. theo dõi nhiệt độ tủ)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động chạy tiếp chương trình khi bị lỗi đầu đo nhiệt độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị nhiệt độ phòng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động kết nối tải. up dữ liệu và cập nhật phần mềm trên USB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn thấp &lt;55dB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bên trong có đèn chiếu sáng</p><p>Cung cấp kèm theo: 04 giá để mẫu (chia khoang tủ thành 5 ngăn)</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo vệ chương trình với 3 lần mật khẩu (password)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị mức độ làm việc của pin</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị đồ thị nhiệt độ trên màn hình</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lựa chọn nhiều ngôn ngữ hiển thị</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cổng truy xuất dữ liệu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nhớ cho 20 năm hoạt động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi cửa mở. lỗi nguồn. nhiệt độ quá ngưỡng. lỗi đầu dò. tủ bị lỗi. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị mọi báo động dưới dạng tin nhắn (không phải dạng code)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động bằng âm thanh và đèn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cổng kết nối RS232/RS485</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rã đông thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 2 máy nén khí</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấu tạo bên trong bằng thép không gỉ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cửa đóng tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Làm lạnh cưỡng bức bằng quạt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cửa ngoài có khóa an toàn. có bánh xe tiện di chuyển</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bên trong có 5 cửa phụ.</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đáp ứng các tiêu chuẩn: ISO 13485:2012. ISO 9001:2008</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích: 393 lít. loại đứng. cửa mở trước</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước ngoài: 720 x 885 x 1990 mm (rộng x sâu x cao)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước bên trong: 480 x 608 x 1345 mm (rộng x sâu x cao)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ dày lớp cách nhiệt: 120 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải nhiệt độ: -86<sup>o</sup>C đến -40°C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng điện sử dụng: 230V/ 50Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 14.9kW/ 24h</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi chất làm lạnh: EP88. 100% không chứa HCFC/CFC</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước đóng gói: 880 x 980 x 2250 mm (rộng x sâu x cao)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng đóng gói: 202 kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Hợp Tiến | 2021-06-21 | Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Hợp Tiến | 2021-06-21
4035 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Gọng kính loup phẫu thuật 2199-P-1527 | 2199-P-1527 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 7000000 | t | Cái | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p>Gọng kính loup phẫu thuật 2199-P-1527 (màu xanh đỏ, kiểu thể thao)</p><p>Keeler Sport Frame, Red, Regular fit with soft case and accessories</p> | <p>Gọng kính loup phẫu thuật 2199-P-1527 (màu xanh đỏ, kiểu thể thao)</p><p>Keeler Sport Frame, Red, Regular fit with soft case and accessories</p> |  | <p>Gọng kính loup phẫu thuật 2199-P-1527 (màu xanh đỏ, kiểu thể thao)</p><p>Keeler Sport Frame, Red, Regular fit with soft case and accessories</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-30 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-30
4036 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy tiệt trùng nhiệt độ cao 2 cửa, 205L | Cliniclave 45MD | MELAG Medizintechnik oHG | Đức | MELAG Medizintechnik oHG | Đức |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 2200000000 | f | Cái | true | 2021-06-22 | 2022-12-31 | <p>Máy mới 100% chưa qua sử dụng</p> | <p>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn</p> |  | <ul> <li>2 cửa</li> <li>Dung tích 205L</li> <li>Kích thước buồng tiệt trùng: Ø 44 cm x 136 cm</li> <li>Lượng đồ nạp: 70kg -&nbsp; 2 STU</li> <li>5 chương trình tiệt trùng</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-04 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-22
4037 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy tiệt trùng nhiệt độ cao 1 cửa, 200L | Cliniclave 45M | MELAG Medizintechnik oHG | Đức | MELAG Medizintechnik oHG | Đức |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 1700000000 | f | Cái | true | 2021-06-22 | 2022-12-31 | <p>Máy mới 100% chưa qua sử dụng</p> | <p>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn</p> |  | <ul> <li>1 cửa</li> <li>Dung tích 200L</li> <li>Kích thước buồng tiệt trùng: Ø 44 cm x 134 cm</li> <li>Lượng đồ nạp: 70kg -&nbsp; 2 STU</li> <li>5 chương trình tiệt trùng</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-04 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-22
4038 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động ánh sáng LED | Honeylux LED 90 Mobile | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 220000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-12 | 2022-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ treo trần một nhánh sử dụng công nghệ ánh sáng LED cho ánh sáng màu trắng sáng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng phát ra là ánh sáng lạnh, bức xạ nhiệt thấp. Nhiệt độ tại môi trường xung quanh nhỏ hơn bầu đèn 1<sup>0</sup>C.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế đặc biệt, ánh sáng chiếu xuống bàn mổ không bị bóng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn, tay treo đèn được làm bằng vật liệu chịu lực, chịu ăn mòn, khử trùng bằng hoá chất rất tốt.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím có dạng phím màng, giúp điều khiển việc tắt/mở, điều chỉnh cường độ sáng, điều chỉnh trường chiếu. Bàn phím nằm ở cạnh bầu đèn.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 bước ánh sáng có thể được điều chỉnh bởi bộ điều khiển</p> | <p class="ql-align-justify"><strong><u>Cấu hình kèm theo</u></strong><u>: </u></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân đèn chính: 01 chiếc. </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm tiệt trùng: 02 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây điện nguồn: 01 bộ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn: 01 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ. </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</p><p>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong><em>Thông số kỹ thuật:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ ánh sáng: 90.000 Lux</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 4300K</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số màu: 90 Ra</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính trường chiếu: 17cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu trường chiếu: 71cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính chóa đèn: 62cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh cường độ sáng: 20%-100% (5 bước)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 80VA</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn: 110-230 VAC, 50/60 Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng bóng LED: 6 bóng/ 1 nhánh</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hoạt động: 10<sup>o</sup>C – 40<sup>o</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm hoạt động: 30% - 95%</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-21
4039 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi Ổ bụng | OTV-S200 | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 4700000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-31 | 2021-09-30 | <p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng LED: OTV-S200 </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Đầu camera HD 3Cmos: CH-S200-XZ-EB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Ống kính phẫu thuật video ENDOEYE 10mm, 30 độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Ống kính phẫu thuật HD 10mm, 30 độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy bơm khí CO2 ổ bụng: UHI-4</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi Ổ bụng </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ đầu ghi hình</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Màn hình Sony chuyên dụng nội soi 27 inch: LMD-2735MD (Mua tại Việt Nam) </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Xe đẩy hệ thống nội soi (Mua tại Việt Nam)&nbsp;</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao cho các sản phẩm bị lỗi bởi nhà sản xuất</li><li>Không áp dụng bảo hành cho vật tư tiêu hao</li><li>Bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn cho người sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-05-31 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-05-31
4040 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi kèm phụ kiện | SY-SHREK-S700 | Shanghai Shiyin Import & Export Trading Co., Ltd. | Trung Quốc | Shanghai Shiyin Import & Export Trading Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020","2021","2022"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 90000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-25 | 2022-06-25 | <p><strong>HỆ THỐNG NỘI SOI KÈM PHỤ KIỆN</strong></p><p><strong>Model&nbsp;: SY-SHREK-S700</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất&nbsp;: SHANGHAI SHIYIN PHOTOELECTRIC INSTRUMENT CO., LTD</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Trung Quốc</strong></p> | <p><strong style="color: black;">Cấu hình bao gồm:</strong></p><ul><li><span style="color: black;">Bộ xử lý hình ảnh</span></li><li><span style="color: black;">Nguồn sáng LED</span></li><li><span style="color: black;">Ống soi (Optic) </span></li></ul><p><br></p> |  | <p><strong style="color: black;">Tính năng:</strong></p><ul><li><span style="color: black;">Chíp CCD nhập khẩu</span></li><li><span style="color: black;">Độ phân giải của Camera: 700 lines</span></li><li><span style="color: black;">Cân bằng trắng tự động, giảm sự khó khăn cho người vận hành.</span></li><li><span style="color: black;">Nhiều đầu ra: 2 đầu ra BNC , 1 đầu ra VGA.</span><span style="color: rgb(54, 63, 77);"> </span></li><li><span style="color: black;">Thời gian tắt nhỏ hơn 0.2 giây</span></li><li><span style="color: black;">Nguồn sáng LED: tuổi thọ 30.000 h</span></li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH | 2021-06-25 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH | 2021-06-25
4041 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy tách chiết ADN/ARN | Hóa chất tách chiết DNA, RNA virus từ tế bào | Sentosa SX FLEXtraction Kit (96) CE-IVD - 300747 | Macherey Nagel | Đức | Vela Operations Singapore Pte Ltd | Singapore |  | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Đức | Nhóm 4 |  |  | 13650000 | t | Hộp | true | 2021-03-22 | 2021-12-31 | <p>Hóa chất tách chiết AND /ARN dùng cho máy tách chiết và pha mix tự động Sentosa SX101</p> | <p>Hóa chất tách chiết AND /ARN dùng cho máy tách chiết và pha mix tự động Sentosa SX101</p> |  | <p>Hóa chất tách chiết AND /ARN dùng cho máy tách chiết và pha mix tự động Sentosa SX101</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-22 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-22
4042 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần hai nhánh ánh sáng lạnh 160.000 + 160.000 Lux . | Honey Lux LED 160/160 | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN |  | Nhóm 6 |  |  | 650000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2022-12-31 | <ul><li>Sử dụng cho phòng mổ, phòng khám.</li><li>Là loại đèn mổ treo trần sử dụng công nghệ ánh sáng trắng lạnh – LED.</li><li>Là loại đèn mổ thân thiện với môi trường.&nbsp;</li><li>Nhiệt độ tại bầu đèn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quang ≤ 1<sup>0</sup>C.</li><li>Ánh sáng chiếu xuống bàn mổ không bị bóng mờ</li><li>Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</li><li>Bàn phím được đặt ở bên cạnh và có dạng phím màng.</li><li>Có 05 phím điều khiển cường độ ánh sáng, điều chỉnh độ hội tụ.</li><li>Có chức năng cho mổ nội soi, đèn được điều chỉnh cường độ sáng sao cho đạt khoảng 5% tổng độ sáng của cả bầu đèn.</li><li>Tay nắm tiệt trùng ở giữa dùng để điều khiển bầu đèn, điều khiển trường chiếu và có thể tháo lắp và tiệt trùng bằng hoá chất hoặc hấp sấy ở nhiệt độ cao.</li></ul> | <p><strong><u>Cấu hình kèm theo</u></strong>:</p><ul><li>Thân đèn chính gồm 02 nhánh đèn: 01 chiếc.</li><li>Tay cầm tiệt trùng: 04 chiếc.</li><li>Dây điện nguồn: 01 bộ.</li><li>Bộ nguồn: 01 chiếc.</li><li>Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ.</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</li><li>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</li></ul> | <p>&nbsp;</p> <p><strong><u>Cấu hình kèm theo</u></strong>:</p> <ul> <li>Thân đèn chính gồm 02 nhánh đèn: 01 chiếc.</li> <li>Tay cầm tiệt trùng: 04 chiếc.</li> <li>Bộ dung dịch tiệt trùng đèn: 01 bộ</li> <li>Dây điện nguồn: 01 bộ.</li> <li>Bộ lưu điện: 01 Bộ</li> <li>Bộ điều khiển gắn tường: 01 Bộ</li> <li>Bộ nguồn: 01 chiếc.</li> <li>Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ.</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.</li> <li>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</li> </ul> | <p><strong><em>Thông số kỹ thuật:</em></strong></p><ul><li>Cường độ ánh sáng: 160.000 Lux + 160.000 Lux</li><li>Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ</li><li>Nhiệt độ màu: 4.300K</li><li>Chỉ số màu: 94 (Ra)</li><li>Đường kính trường chiếu: 22 - 31cm</li><li>Độ sâu trường chiếu: 119 cm</li><li>Đường kính chóa đèn: 77 cm</li><li>Điều chỉnh cường độ sáng: 10% – 100% (10 bước)</li><li>Công suất tiêu thụ: 120 VA + 120 VA</li><li>Nguồn: 110-230 VAC, 50/60Hz</li><li>Số lượng bóng LED: 120 bóng + 120 bóng</li><li>Nhiệt độ hoạt động: 10<sup>o</sup>C – 40<sup>o</sup>C</li><li>Độ ẩm: 10% - 100%</li></ul><p>&nbsp;</p> |  |  |  | bảo trì, bảo dưỡng 30 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu | Thiết bị được bảo hành 14 tháng, Bảo trì bảo dưỡng 30 tháng kể từ ngày bà giao, lắp đặt và nghiệm thu. | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-10 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-21
4043 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Gọng kính loup phẫu thuật 2199-P-1535 | 2199-P-1535 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 7000000 | t | Cái | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p>Gọng kính loup phẫu thuật 2199-P-1535 (màu xanh da trời, kiểu thể thao)</p><p>Keeler Sport Frame, Sky Blue, Regular fit with soft case and accessories</p> | <p>Gọng kính loup phẫu thuật 2199-P-1535 (màu xanh da trời, kiểu thể thao)</p><p>Keeler Sport Frame, Sky Blue, Regular fit with soft case and accessories</p> |  | <p>Gọng kính loup phẫu thuật 2199-P-1535 (màu xanh da trời, kiểu thể thao)</p><p>Keeler Sport Frame, Sky Blue, Regular fit with soft case and accessories</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-30 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-30
4044 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu thuật | FB126R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 3182506 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Dụng cụ bóc tách mạch máu nhỏ Varady, hai đầu, dài 170mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
4045 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ tích hợp camera | Đèn mổ treo trần hai nhánh ánh sáng lạnh 160.000 + 120.000 Lux kèm Camera. | Honey Lux LED 160/120 Vision | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2022-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ treo trần gắn camera phát ra ánh sáng trắng lạnh – LED.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn cấu tạo gồm 03 nhánh. 01 Nhánh đèn gắn màn hình chuyên dụng, 01 Nhánh đèn chứa chóa đèn kèm camera và 01 Nhánh đèn chứa chóa đèn.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là loại đèn mổ thân thiện với môi trường.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tại bầu đèn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quang ≤ 1<sup>0</sup>C.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng chiếu xuống bàn mổ không bị bóng mờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím được đặt ở bên cạnh và có dạng phím màng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 05 phím điều khiển cường độ ánh sáng, điều chỉnh độ hội tụ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng cho mổ nội soi, đèn được điều chỉnh cường độ sáng sao cho đạt khoảng 5% tổng độ sáng của cả bầu đèn.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay nắm tiệt trùng ở giữa dùng để điều khiển bầu đèn, điều khiển trường chiếu và có thể tháo lắp và tiệt trùng bằng hoá chất hoặc hấp sấy ở nhiệt độ cao.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể xoay hình ảnh thu được bằng cách sử dụng điều khiển cầm tay, máy tính và điều khiển gắn tường.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Việc xem lại video chỉ cần sử dụng máy tính chứ không cần bất kỳ thiết bị thu hình nào khác, chất lượng video thu lại là HD và có thể phát lại.</p> | <ol><li><strong><u>Cấu hình kèm theo</u></strong>:</li></ol><ul><li>Thân đèn chính gồm 03 nhánh: 01 chiếc.</li><li>Chóa đèn công suất 160.000 lux: 01 chiếc.</li><li>Chóa đèn công suất 120.000 lux: 01 chiếc.</li><li>Tay cầm tiệt trùng: 04 chiếc.</li><li>Camera chuyên dụng do hãng SONY - Nhật Bản sản xuất: 01 bộ.</li><li>Bộ nguồn: 02 chiếc.</li><li>Bộ phụ kiện lắp đặt đèn (Dây điện, mặt bích, ốc vít, …): 01 bộ.</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (<em>Tiếng Anh + Tiếng Việt</em>): 01 bộ.</li><li>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</li></ul> | <ol><li><strong><u>Cấu hình kèm theo</u></strong>:</li></ol><ul><li>Thân đèn chính gồm 03 nhánh: 01 chiếc.</li><li>Chóa đèn công suất 160.000 lux: 02 chiếc.</li><li>Tay cầm tiệt trùng: 02 chiếc.</li><li>Camera chuyên dụng do hãng SONY - Nhật Bản sản xuất: 01 bộ.</li><li>Bộ máy tính bao gồm màn hình, CPU, chuột, bàn phím: 01 bộ.</li><li>Bộ nguồn: 02 chiếc.</li><li>Bộ phụ kiện lắp đặt đèn (Dây điện, mặt bích, ốc vít, …): 01 bộ.</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (<em>Tiếng Anh + Tiếng Việt</em>): 01 bộ.</li></ul><p>Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  |  |  | bảo hành 24 tháng, bảo trì 30 tháng kể từ ngày hết bảo hành | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-10 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-21
4046 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số (Có IBP) | Vitapia 7000K | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 110000000 | f | Chiếc | true | 2021-03-17 | 2021-06-30 | <p><strong>Máy theo dõi bệnh nhân (6 thông số)</strong></p><p>&nbsp;+ Model: Vitapia 7000K</p><p>&nbsp;+&nbsp;Hãng sản xuất : Trismed Co., Ltd.</p><p>&nbsp;+ Xuất xứ: Hàn Quốc</p><p>Bao gồm: ECG, TEMP, NIBP, SPO2, RES</p><p>Theo dõi huyết áp, nồng độ oxy, nhịp tim, nhiệt độ, hô hấp, lựa chọn thêm IBP</p> | <p>-&nbsp;Máy chính: 01 máy</p><p>-&nbsp;Dây điện cực loại 3 điện cực: 01 bộ</p><p>-&nbsp;Cáp và senser đo SpO2 kẹp ngón tay người lớn dùng nhiều lần: 01 bộ</p><p>-&nbsp;Ống nối cho bao đo huyết áp không xâm nhập NIBP: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;Bao đo huyết áp người lớn: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;Đầu dò nhiệt độ da: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;Ắc quy tự nạp: 01 bộ</p><p>-&nbsp;Điện cực điện tim (loại dán): 01 túi</p><p>-&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 quyển</p><p>-&nbsp;Mô đun IBP: 01 bộ&nbsp;</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-03-17 | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-05-31
4047 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo nhãn áp | Máy đo nhãn áp phụt hơi | NCT200 | Rexxam Co., Ltd. | Nhật Bản | Rexxam Co., Ltd. | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An |  | Nhóm 3 |  |  | 299000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-18 | 2021-10-31 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ký mã hiệu&nbsp;: NCT200</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sx&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Rexxam</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước sx&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;Nhật Bản</p> | <ul><li>Máy chính đo nhãn áp phụt hơi: 01 chiếc</li><li>Máy in tích hợp trong máy chính: 01 chiếc</li><li>Cáp nguồn: 01 chiếc</li><li>Giấy in: 01 cuộn</li><li>Cầu chì: 01 cái</li><li>Khăn che bụi: 01 cái</li><li>Nắp đầu đo: 01 cái</li><li>Giấy gài tỳ cằm: 01 tập</li><li><span style="color: black;">Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></li></ul><p><br></p> |  | <p> -&nbsp;&nbsp;Màn hình có khả năng nghiêng lên/xuống tới 40 độ , quay trái tới 30 độ</p><p> -&nbsp;&nbsp;Có 3 chế độ đo:</p><p> + Đo tự động 1 lần</p><p> + Đo tự động nhiều lần</p><p> + Đo bằng tay</p><p> -&nbsp;Dải đo nhãn áp (IOP): Từ 1mmHg đến 60mmHg</p><p> -&nbsp;&nbsp;Bước đo: 1mmHg</p><p> -&nbsp;&nbsp;Khoảng cách làm việc: 11mm</p><p> -&nbsp;&nbsp;Phạm vi di chuyển của thiết bị đo:</p><p> + Di chuyển trước/sau</p><p> + Di chuyển ngang</p><p> - Phạm vi di chuyển của tấm đỡ cằm, di chuyển dọc.</p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2020-12-18 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-06-25
4048 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | B3 AFIB ADVANCE | BP B3 ADVANCE AFIB | Microlife Corporation | Trung Quốc | Microlife Corporation | Đài Loan |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | Trung Quốc | Nhóm 5 |  |  | 2300000 | t | Chiếc | false | 2020-11-11 | 2021-11-11 | <p><strong>Cấu hình máy</strong>:</p> <p>1. Máy chính: 01</p> <p>2. Bao đo tiêu chuẩn: 01</p> <p>3. Pin AA: 04</p> <p>4. Hướng dẫn sử dụng</p> <p>5. Túi đựng</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | 2020-11-11 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH | 2020-11-11
4049 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ tích hợp camera | Đèn mổ treo trần hai nhánh ánh sáng lạnh 160.000 + 160.000 Lux kèm Camera. | Honey Lux LED 160/160 Vision | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <ul><li>Là loại đèn mổ treo trần gắn camera phát ra ánh sáng trắng lạnh – LED.</li><li>Đèn cấu tạo gồm 03 nhánh. 01 Nhánh đèn gắn màn hình chuyên dụng, 01 Nhánh đèn chứa chóa đèn kèm camera và 01 Nhánh đèn chứa chóa đèn.</li><li>Là loại đèn mổ thân thiện với môi trường.&nbsp;</li><li>Nhiệt độ tại bầu đèn lớn hơn nhiệt độ môi trường xung quang ≤ 1<sup>0</sup>C.</li><li>Ánh sáng chiếu xuống bàn mổ không bị bóng mờ</li><li>Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.</li><li>Bàn phím được đặt ở bên cạnh và có dạng phím màng.</li><li>Có 05 phím điều khiển cường độ ánh sáng, điều chỉnh độ hội tụ.</li><li>Có chức năng cho mổ nội soi, đèn được điều chỉnh cường độ sáng sao cho đạt khoảng 5% tổng độ sáng của cả bầu đèn.</li><li>Tay nắm tiệt trùng ở giữa dùng để điều khiển bầu đèn, điều khiển trường chiếu và có thể tháo lắp và tiệt trùng bằng hoá chất hoặc hấp sấy ở nhiệt độ cao.</li><li>Có thể xoay hình ảnh thu được bằng cách sử dụng điều khiển cầm tay, máy tính và điều khiển gắn tường.</li><li>Việc xem lại video chỉ cần sử dụng máy tính chứ không cần bất kỳ thiết bị thu hình nào khác, chất lượng video thu lại là HD và có thể phát lại.</li></ul> | <p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><u>Cấu hình kèm theo</u></strong><u>: </u></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân đèn chính gồm 03 nhánh: 01 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chóa đèn công suất 160.000 lux: 02 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm tiệt trùng: 02 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Camera chuyên dụng do hãng SONY - Nhật Bản sản xuất: 01 bộ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ máy tính bao gồm màn hình, CPU, chuột, bàn phím: 01 bộ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn: 02 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện lắp đặt đèn (Dây điện, mặt bích, ốc vít, …): 01 bộ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (<em>Tiếng Anh + Tiếng Việt</em>): 01 bộ.</p><p class="ql-align-justify">Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><u>Cấu hình kèm theo</u></strong><u>: </u></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân đèn chính gồm 03 nhánh: 01 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chóa đèn công suất 160.000 lux: 02 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm tiệt trùng: 04 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Camera chuyên dụng do hãng SONY - Nhật Bản sản xuất: 01 bộ.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: red;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình y tế chuyên dụng Full HD ≥ 24 inch do hãng FSN – Mỹ sản xuất tại Hàn Quốc: 01 bộ. </span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ máy tính bao gồm màn hình, CPU, chuột, bàn phím: 01 bộ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn: 02 chiếc.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện lắp đặt đèn (Dây điện, mặt bích, ốc vít, …): 01 bộ. </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (<em>Tiếng Anh + Tiếng Việt</em>): 01 bộ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify"><strong><em>Thông số kỹ thuật của mỗi chóa đèn.</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính chóa đèn: 77 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng chóa đèn: 02 chóa.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ ánh sáng: 160.000 Lux + 160.000 Lux</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu: 4300 K</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ số màu: 94 Ra</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính trường chiếu: 22 ~ 31 cm.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ sâu trường chiếu: 119 cm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh cường độ sáng: từ 10% - 100%, có 10 bước điều chỉnh.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ tối đa: 120 VA + 120VA</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng bóng đèn LED: 120 bóng + 120 bóng</p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  |  |  |  | Bảo hành 24 tháng. Bảo trì bảo dưỡng 60 tháng | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-09 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-05-21
4050 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Hệ thống theo dõi trung tâm | Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm | CMS - Networking | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1300000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-09 | 2021-06-30 | <p>Tên: Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm</p><p>Hãng sản xuất: Trismed</p><p>Nước sản xuất: Hàn Quốc</p> | <p><strong>1.1&nbsp;Hệ thống máy theo dõi bệnh nhân </strong></p><p>-&nbsp;Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số Vitapia 7000K: 10 máy </p><p>-&nbsp;Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số Vitapia 7000K (Thêm IBP): 01 máy </p><p>-&nbsp;Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số Vitapia 7000K (Thêm IBP và EtCO2): 01 máy</p><p><strong>1.2&nbsp;Hệ thống phần mềm theo dõi bệnh nhân trung tâm </strong></p><p><span class="ql-cursor">﻿</span>Theo dõi đồng thời 64 monitor trạm (tại giường)</p><p>-&nbsp;&nbsp;Phần mềm theo dõi trung tâm: 01 Bộ</p><p>+ Ổ đĩa phần mềm: 01 Chiếc</p><p>+ USB kết nối: 01 Chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD theo dõi bệnh nhân trung tâm: 01 Chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy chủ CPU theo dõi trung tâm kèm màn hình 19 Inch: 01 Bộ</p><p><strong>1.3&nbsp;Hệ thống mạng LAN kết nối các thiết bị với hệ thống theo dõi trung tâm&nbsp;</strong></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-03-09 | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-05-31
4051 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số (Có ETCO2) | Vitapia 7000K | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 220000000 | f | Cái | true | 2021-03-17 | 2021-06-30 | <p><strong>Máy theo dõi bệnh nhân (6 thông số)</strong></p><p>&nbsp;+ Model: Vitapia 7000K</p><p>&nbsp;+ <span style="color: black;">Hãng sản xuất : </span>Trismed Co., Ltd.</p><p><span style="color: black;">&nbsp;+ Xuất xứ: Hàn Quốc</span></p><p><span style="color: black;">Bao gồm: ECG, TEMP, NIBP, SPO2, RES</span></p><p>Theo dõi huyết áp, nồng độ oxy, nhịp tim, nhiệt độ, hô hấp, lựa chọn thêm ETCO2</p> | <p>•Máy chính: 01 Chiếc</p><p>• Dây điện cực loại ba điện cực: 1 Bộ</p><p>• Cáp và sensor đo SpO2 kẹp ngón tay cho người lớn dùng nhiều lần: 01 Bộ </p><p>• Ống nối cho bao đo huyết áp không xâm nhập NIBP: 1 Cái </p><p>• Bao đo huyết áp người lớn NIBP: 01 Cái</p><p>• Đầu đò nhiệt độ da: 01 Cái </p><p>• Pin tự nạp: 01 Bộ </p><p>• Điện cực điện tim(Loại dán): 01 Túi </p><p>• Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Tiếng Anh + 01 Tiếng Việt ( Quyển)</p><p>• Bộ đo EtCO2: 01 Bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-03-17 | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-05-31
4052 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy định danh vi khuẩn | Máy phân tích hơi thở | HCBT-01 | Shenzhen Zhonghe Headway Bio-Sci & Tech Co.ltd | Trung Quốc | Shenzhen Zhonghe Headway Bio-Sci & Tech Co.ltd | Trung Quốc | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 450000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-21 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích hơi thở – Model HCBT 01 là một thiết bị với công nghệ tiên tiến được sử dụng trong Y học để phát hiện vi khuẩn H.Pylori lây nhiễm trong dạ dày của bênh nhân.&nbsp;</p> | <p>Nguồn điện: AC220V 50Hz, tiêu thụ điện năng tối đa &lt;250VA;</p> |  | <p class="ql-align-justify">Kích thước: 540 mmx404 mmx345 mm;</p><p class="ql-align-justify">Trọng lượng: 18kg;</p><p class="ql-align-justify">Số seri: nằm phía sau máy</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia | 2021-01-20 | Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia | 2021-01-20
4053 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Vitapia 7000K | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 270000000 | f | Cái | true | 2021-03-16 | 2021-06-30 | <p>Tên: Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số</p><p>Model: Vitapia 7000K</p><p>Hãng sản xuất: Trismed Co., Ltd.</p><p>Nước sản xuất: Hàn Quốc</p><p>Theo dõi huyết áp, nồng độ oxy, nhịp tim, nhiệt độ, hô hấp, lựa chọn thêm ETCO2, IBP</p> | <p>•Máy chính: 01 Chiếc</p><p>• Dây điện cực loại ba điện cực: 1 Bộ</p><p>• Cáp và sensor đo Sp02 kẹp ngón tay cho người lớn dùng nhiều lần: 01 Bộ </p><p>• Ống nối cho bao đo huyết áp không xâm nhập NIBP: 1 Cái </p><p>• Bao đo huyết áp người lớn NIBP: 01 Cái</p><p>• Đầu đò nhiệt độ da: 01 Cái </p><p>• Pin tự nạp: 01 Bộ </p><p>• Điện cực điện tim(Loại dán): 01 Túi </p><p>• Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Tiếng Anh + 01 Tiếng Việt ( Quyển)</p><p>•&nbsp;Bộ cảm biến IBP : 01 Bộ</p><p>• Bộ đo cảm biến EtCO2: 01 Bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-03-16 | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-06-04
4054 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy đông máu | Cuvette for CP3000. Phụ kiện dùng cho máy đông máu. Hộp 5000 cái | Máy phân tích đông máu tự động CP3000 | Sekisui Medical Co. Ltd. | Nhật Bản | Sekisui Medical Co. Ltd. | Nhật Bản | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Huma Medical | Nhật Bản | Nhóm 6 |  |  | 17955000 | t | Hộp | false | 2021-06-08 | 2021-12-31 | <p>Cuvette thay thế cho máy đông máu tự động CP3000</p> | <p>Cuvette nhựa thay thế</p> |  | <p>Cuvette thay thế cho máy đông máu tự động CP3000</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Huma Medical | 2021-06-08 | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Huma Medical | 2021-06-08
4055 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật ổ bụng | Bộ dụng cụ phẫu thuật ổ bụng | Dewimed Medizintechnik GmbH | Đức,Pakistan | Dewimed Medizintechnik GmbH | Đức | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á |  | Nhóm 3 |  |  | 385000000 | t | Bộ | false | 2021-07-05 | 2023-07-05 | <p>Bộ dụng cụ phẫu thuật ổ bụng</p> | <p>- 25 Panh cầm máu cong dài 21cm</p><p>- 25 Panh cầm máu dài 18 cm</p><p>- 10 Panh khỏe cong 24cm</p><p>- 05 Panh cong 18cm </p><p>- 10 Phẫu tích có mấu 20cm</p><p>Cấu hình</p><p>- 20 Phẫu tích không mấu 20cm</p><p>- 05 Maleat</p><p>- 10 Kẹp hình tim</p><p>- 25 Kìm mang kim</p><p>- 06 Van 2 đầu to</p><p>- 05 Ống hút to</p><p>- 12 Parabop to </p><p>- 06 Van chữ L</p><p>- 05 Kéo cắt chỉ thẳng tù </p><p>- 05 Kéo cắt chỉ nhọn tù</p><p>- 05 Kéo phẫu thuật cong</p><p>- 05 Van di động</p><p>- 05 Cán dao số 4</p><p>- 20 Kẹp răng chuột</p> |  | <p>chi tiết đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-07-05 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-07-05
4056 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật sọ não, cột sống | Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện | Leica M530 OHX | Leica Microsystems (Singapore) Pte Ltd | Singapore | Leica Microsystems (Schweiz) AG | Thụy Sĩ |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | Singapore | Nhóm 4 |  |  | 14500000000 | t | Bộ | true | 2021-05-21 | 2022-05-21 | <p><strong>THÔNG TIN CHUNG:</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Năm sản xuất: Năm 2020 trở về sau, mới 100%</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485 </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Nguồn cung cấp: 220V; 50Hz.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Điều kiện hoạt đông:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tối đa: 30 độ C</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tối đa: 70%</span></p><p><br></p> |  |  |  | <p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;Thiết bị được bảo hành 12 tháng kể từ khi nghiệm thu;</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất: 6 tháng/ lần</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, có khả năng đáp ứng trong vòng: 48 giờ;</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản;</p><p class="ql-align-justify"> -&nbsp;&nbsp;Trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt.</p><p> </p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-21 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2021-05-21
4057 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy theo dõi sản khoa | Máy theo dõi sản khoa | Máy theo dõi bệnh nhân, sản khoa | FM 8000 (Loại: FM8010) | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 130000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-09 | 2021-06-30 | <p>Tên sản phẩm: Máy theo dõi bệnh nhân, sản khoa (Máy theo dõi sản khoa)</p><p>Model: FM 8000, loại FM 8010</p><p>Hãng sản xuất: Trismed</p><p>Nước sản xuất: Hàn Quốc</p><p>Lựa chọn thêm: (Theo dõi thai đôi và các chỉ số sống: NIBP, SPO2, MHR, ECG, RR, TEMP)</p> | <p>- Máy chính: 01 máy </p><p>- Đầu dò tim thai: 01 bộ</p><p>- Đầu dò co cơn tử cung: 01 bộ </p><p>- Dây nguồn: 01 bộ</p><p>- Cáp và sensor đo SpO2 kẹp ngón tay dùng nhiều lần: 01 bộ</p><p>- Ống nối cho bao đo huyết áp NIBP: 01 cái </p><p>- Bao đo huyết áp NIBP: 01 cái </p><p>- Dây điện cực ba loại điện cực: 01 bộ</p><p>- Đầu dò nhiệt độ da: 01 cái </p><p>- Điện cực điện tim (Loại dán): 01 túi</p><p>- Sách hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh và Tiếng Việt): 01 bản</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-03-09 | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-05-31
4058 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy khoan đặt trụ Implant | Máy phẫu thuật siêu âm trong nha khoa | MiniUNIKO.PZ | Mariotti & C Srl | Italy | Mariotti & C Srl | Italy | ["2021","2022","2023","2024","2025"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bảo Thịnh | Italy | Nhóm 3 |  |  | 110000000 | t | Bộ | true | 2021-06-25 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY KHOAN ĐẶT TRỤ IMPLANT </strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>Model: MiniUNIKO.PZ</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Hãng sản xuất: Mariotti</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Nước sản xuất: Italy</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>I. ĐẶC TÍNH CHUNG</strong></p><p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tình trạng: Mới 100%, sản xuất năm 2021 về sau</p><p class="ql-align-justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị có xuất xứ rõ ràng</p><p class="ql-align-justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001:2008, ISO 13485:2003</p><p class="ql-align-justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện thế sử dụng 230V – 115V</p><p class="ql-align-justify">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số: 50/60 Hz</p><p><br></p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện cung cấp: 230VAC – 50/60Hz (tùy chọn 115VAC – 50/60Hz)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cầu chì 2 x T1,6A L 250V (115VAC: 2xT2,5A L250V)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: 106VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lớp cách điện: Hạng I, loại BF</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vận hành không liên tục&nbsp;: Thời gian bật – thời gian tắt= 30 giây- 10 giây</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ vận hành&nbsp;: +10<sup>0</sup>C/+40<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức bơm nhu động tối đa&nbsp;: 64ml/phút </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước thiết bị điều khiển&nbsp;: 245x245x100mm (MUN.PZ)&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số kỹ thuật tay khoan áp điện&nbsp;:</p><p>+ Tần số hoạt động&nbsp;quét tự động từ: 27kHz ÷ 37 kHz</p><p>+ Công suất&nbsp;: 53 W</p><p>+ Đường kính tay khoan tối đa&nbsp;: 23mm</p><p>+ Các chức năng chính&nbsp;: kiểm soát công suất, độ rung, mức bơm nhu động, đảo ngược, có 20 chương trình</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bảo Thịnh | 2021-06-25 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bảo Thịnh | 2021-06-25
4059 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu tim mạch 3 đầu dò SONOS 12 | Sonos 10/Sonos 12 | SternMed GmbH | Đức | SternMed GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Vạn Niên | Đức | Nhóm 3 |  |  | 4200000000 | t | Cái | true | 2021-05-21 | 2022-05-21 | <p class="ql-align-justify">Máy siêu âm Doppler màu tim mạch 3 đầu dò</p><p class="ql-align-justify">Model: SONOS 12</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: SternMed</p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ: Đức</p><p>Kích thước: 810 x 635 x 1330 mm (dài x rộng x cao)</p><p>Khối lượng: máy chính khoảng 76 kg (không tính đầu dò)</p><p>Nguồn điện: AC100-240V</p><p>Tần số: 50/60 Hz</p><p>Công suất tiêu thụ: 600 VA</p><p>Điều kiện vận hành: - Nhiệt độ môi trường: 10°C đến 40°C; Độ ẩm tương đối: 30% ~ 75% (không ngưng tụ); Áp suất khí quyển: 700 hPa đến 1060 hPa</p><p>Điều kiện bảo quản và vận chuyển: Nhiệt độ môi trường: -5 ° C đến 40 ° C; Độ ẩm tương đối: ≤80% (không ngưng tụ); Áp suất khí quyển: 700 hPa đến 1060 hPa</p><p>- Sonos 12 là hệ thống siêu âm màu kỹ thuật số 4D cho chất lượng hình ảnh hoàn hảo, là giải pháp hoàn hảo nhất cho OB/GYN, thai, âm đạo, tim mạch và hình ảnh tổng quát tại phòng khám và bệnh viện với nhiều đối tượng bệnh nhân khác nhau.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Sonos 12 sử dụng công nghệ mới nhất trong công nghệ đầu dò, có băng thông rộng hơn, độ nhạy cao hơn và tỉ lệ hạn chế các dấu hiệu nhiễu cao hơn, đem lại hình ảnh tuyệt hảo, cung cấp chi tiết giải phẫu học tuyệt vời cho người dùng, mang lại độ phân giải và độ xuyên thấu tuyệt vời, đặc biệt khi siêu âm những ca bệnh khó.</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;01 Máy chính Sonos 12, màn hình màu phân giải cao LCD 19” </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;04 Cổng cắm đầu dò</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;06 cổng USB</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;01 Bảng điều khiển với màn hình cảm ứng LED 10.1”</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;01 Ổ cứng dung lượng 500 GB</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Các phần mềm đo lường và tính toán: tổng quát, OB&amp;GYN, Cardiac.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;01 Đầu dò siêu âm tổng quát 2D Convex, tần số siêu âm 3.5 MHz (kèm theo 2D Steer)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;01 Đầu dò siêu âm Linear, tần số siêu âm 4.0-15.0 MHz. </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;01 Đầu dò siêu âm 4D, tần số siêu âm 4.5 MHz (kèm theo 01 gói phần mềm 4D)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;01 Đầu dò siêu âm âm đạo, tần số siêu âm 6.0-7.5 MHz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;01 Bộ hướng dẫn sử dụng</p> | <p class="ql-align-justify"><strong><em><u>Phụ kiện tùy chọn:</u></em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;01 Đầu dò siêu âm tim cho người lớn với tần số siêu âm 2.5 MHz &nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;01 Đầu dò siêu âm tim cho trẻ em với tần số siêu âm 5.3 MHz cho trẻ em.</p><p class="ql-align-justify">(kèm theo 01 gói phần mềm đánh giá, khảo sát tim chuyên sâu)</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"><strong><em><u>Đặc tính kỹ thuật:</u></em></strong></p><p class="ql-align-justify">- Màn hình hiển thị với độ phân giải cao, có thể điều chỉnh độ nghiêng và xoay ± 90◦ để dễ dàng thao tác. Ngoài ra có thể điều chỉnh chế độ sáng/tối, độ tương phản của hình ảnh và đồng thời có tích hợp loa nên dễ dàng tùy chỉnh âm lượng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Máy hoạt động tức thì ngay khi bật nguồn, chế độ chờ thông minh, cho phép tiết kiệm thời gian thao tác.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Giao diện thân thiện với người dùng, bảng điều khiển với màn hình cảm ứng 10.1” không chỉ dễ dàng tùy chỉnh mà còn có thể xoay, nghiêng theo yêu cầu sử dụng cho người nhìn sử dụng thoải mái nhất.</p><p class="ql-align-justify"><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Cấu hình máy chính với màn hình LED phân giải cao 19”, bảng điều khiển với màn hình cảm ứng 10.1”.</p><p class="ql-align-justify">- B, 2B, 4B, B/M, B/BC, CFM (vẽ bản đồ dòng màu), PW (Doppler xung), Power Doppler/Directional PD (Doppler năng lượng, hình hiển thị đồng thời trong thời gian thực (Instant&nbsp;Triplex), Duplex (hình đôi), Quadplex (hình tư), Trapezoidal (hình theo cấu trúc hình thang), hình B &amp; M &amp; PW đơn sắc, Full Screen (Chế độ hình ảnh toàn màn hình).</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Chế độ siêu hình ảnh: FHI (hình hòa âm mô tinh xảo), hình đa góc phức hợp (Multiple Compound Imaging), SRA (thuật toán giảm đốm), Q-hình ảnh (tối ưu hóa hình ảnh thông minh), X-contrast (siêu phân giải tương phản), Q-beam (tối ưu hóa chùm tia quét tùy theo đầu dò), Q-flow (tối ưu hóa độ nhạy màu bằng cách tự động nhận biết sự khác biệt các mô và dò tìm dòng màu tương thích).</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Các phần mềm đo lường và tính toán: tổng quát, OB&amp;GYN, Cardiac, <em>etc.</em></p> | <p>Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh phụ kiện theo tiêu chuẩn của Công ty.</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-05-21 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-05-21
4060 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-3.0mm/L-10mm (Narrow Line) | NL-SNAP-3-10 | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.0</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.0</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 3.0</p> <p>Chiều dài: 10</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
4061 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim 12 cần | Cardipia 800H | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 110000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-09 | 2021-06-30 | <p>Tên thiết bị: Máy điện tim (Máy điện tim 12 cần)</p><p>Model: Cardipia 800H</p><p>Hãng sản xuất: Trismed</p><p>Nước sản xuất: Hàn Quốc</p><p>Lựa chọn thêm: Màn hình màu cảm ứng&nbsp;</p> | <p>-&nbsp;Máy chính: 01 máy</p><p>-&nbsp;Dây nguồn: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;Điện cực trước ngực: 01 bộ</p><p>-&nbsp;Điện cực chi: 01 bộ</p><p>-&nbsp;Cáp kết nối điện cực: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 quyển</p><p>- Lựa chọn thêm: Màn hình màu cảm ứng</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-03-09 | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-05-31
4062 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống số hóa X quang | Exprimer | EVS4343A | DRTECH Corporation. | Hàn Quốc | DRTECH Corporation. | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN MINH | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 600000000 | t | Hệ thống | false | 2021-06-08 | 2021-12-31 | <ul><li><span style="color: black;">Loại: Tấm phẳng (Flat panel detector)</span></li><li><span style="color: black;">Kích thước vùng nhận ảnh: 43 x 43cm</span></li><li><span style="color: black;">Kích thước điểm ảnh:140µm</span></li><li><span style="color: black;">Độ phân giải:3.072 x 3.072 pixel</span></li><li><span style="color: black;">Chất liệu: CsI</span></li><li><span style="color: black;">Công nghệ: Phân bố trực tiếp (Direct deposition)</span></li><li><span style="color: black;">Sensor: TFT</span></li><li><span style="color: black;">Độ sâu thu nhận:16 bit</span></li><li><span style="color: black;">Hình thức kết nối với máy trạm điều khiển có dây</span></li><li><span style="color: black;">Không sử dụng hộp điều khiển</span></li></ul><p><br></p> | <p>Tấm nhận ảnh EVS4343A</p><p>Phần mềm thu nhận và xử lý hình ảnh Econsole1</p><p>Dây kết nối và phụ kiện tiêu chuẩn</p> |  | <ul><li><span style="color: black;">Loại: Tấm phẳng (Flat panel detector)</span></li><li><span style="color: black;">Kích thước vùng nhận ảnh: 43 x 43cm</span></li><li><span style="color: black;">Kích thước điểm ảnh:140µm</span></li><li><span style="color: black;">Độ phân giải:3.072 x 3.072 pixel</span></li><li><span style="color: black;">Chất liệu: CsI</span></li><li><span style="color: black;">Công nghệ: Phân bố trực tiếp (Direct deposition)</span></li><li><span style="color: black;">Sensor: TFT</span></li><li><span style="color: black;">Độ sâu thu nhận:16 bit</span></li><li><span style="color: black;">Hình thức kết nối với máy trạm điều khiển có dây</span></li><li><span style="color: black;"><span class="ql-cursor">﻿</span>Không sử dụng hộp điều khiển</span></li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN MINH | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN MINH | 2021-06-08
4063 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim 6 cần | Cardipia 400H | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | Trismed Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 85000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-09 | 2021-06-30 | <p>Tên thiết bị: Máy điện tim (Máy điện tim 6 cần)</p><p>Model: Cardipia 400H</p><p>Hãng sản xuất: Trismed</p><p>Nước sản xuất: Hàn Quốc</p><p>Lựa chọn thêm: Màn hình màu cảm ứng&nbsp;</p> | <p>Máy chính: 01 máy </p><p>Dây nguồn: 01 chiếc </p><p>Điện cực trước ngực: 01 bộ</p><p>Điện cực chi: 01 bộ </p><p>Cáp kết nối điện cực: 01 chiếc </p><p>Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 quyển&nbsp;</p><p>Lựa chọn thêm: Màn hình màu cảm ứng</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-03-09 | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-05-31
4064 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng | CLM-40L. | ALP Co., Ltd | Nhật Bản | ALP Co., Ltd | Nhật Bản | ["2021"] | Công Ty TNHH Nguyên Anh |  | Nhóm 3 |  |  | 320000000 | t | Cái | false | 2021-07-05 | 2022-07-05 | <p class="ql-align-justify"><strong>Nồi Hấp Tiệt Trùng</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Model: CLM- 40L</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Hãng: ALP – Nhật</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Xuất xứ: Nhật Bản</strong></p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"><strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tich: 105 lít</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước buồng: 400 Ø x 832 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất sử dụng tối đa: 0.25 Mpa</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ sử dụng tối đa: 137ºC</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tiệt trùng: 100 – 137ºC</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ sử dụng:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;hòa tan: 40 – 99ºC</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ủ ấm: 40 – 60º</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Tính năng kỹ thuật:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tich: 105 lít</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước buồng: 400 Ø x 832 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất sử dụng tối đa: 0.25 Mpa</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ sử dụng tối đa: 137ºC</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ tiệt trùng: 100 – 137ºC</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ sử dụng:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;hòa tan: 40 – 99ºC</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ủ ấm: 40 – 60ºC</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian sử dụng: tiệt trùng, hòa tan: 0 phút – 48 giờ 0 phút và liên tục, ủ ấm: 0 phút – 48 giờ 0 phút</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chu trình hoạt động:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A: Gia nhiệt → tiệt trùng&nbsp;→ xả</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B: Gia nhiệt&nbsp;→ tiệt trùng&nbsp;→ xả&nbsp;→ ủ ấm</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C: Hòa tan&nbsp;→ ủ ấm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị xả khí: cảm biến nhiệt (990C…có thể điều chỉnh), kiểm soát theo thời gian (3 phút…có thể điều chỉnh) và van solenoid (hệ thống tạo hơi không phụ thuộc vào thời gian)</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: AC 220/230/240 V, 1 pha, 50/60 Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 4.0 kW, 18 A</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng chứa bình đáy tròn: 23cái x 100ml, Ø66 x 102mm; 16cái x 200ml, Ø80 x 126mm; 12cái x 300ml, Ø90 x 148mm; 8cái x 500ml, Ø108 x 171mm; 5cái x 1000ml, Ø 134 x 215mm; 3cái x 2000ml, Ø172 x 270mm; 1cái x 3000ml, Ø190 x 305mm; 1cái x 5000ml, Ø234 x 330mm&nbsp;</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-07-05 | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-07-05
4065 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS2000 một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS2000 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3750000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy nén khí tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp: 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
4066 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường cấp cứu điều khiển điện | GDK - 05 | Công Ty TNHH TM Và SX TBYT Hoàng Nguyễn | Việt Nam | Công Ty TNHH TM Và SX TBYT Hoàng Nguyễn | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TM VÀ SX TBYT HOÀNG NGUYỄN | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 45000000 | t | Cái | true | 2021-06-21 | 2022-06-21 | <p>Giường cấp cứu điều khiển điện</p> | <p><strong><u>CẤU HÌNH:</u></strong></p><h3><span style="color: windowtext;">- Giường điều khiển điện hoàn chỉnh: 01 cái</span></h3><p>- Đệm mút: 01 cái</p><p>- Giá cài bệnh án: 01 cái</p><p>- Motor điện: 03 cái</p><p>- Bánh xe: 04 cái</p><p class="ql-align-justify">- Cọc truyền: 01 cái</p> |  |  | <p>1.&nbsp;Thời gian bảo hành: 12 tháng</p><p>2.&nbsp;Bảo trì miễn phí (theo khuyến cáo của nhà sản xuất): 03 tháng/ lần</p><p>3.&nbsp;Giao hàng tại nơi sử dụng</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TM VÀ SX TBYT HOÀNG NGUYỄN | 2021-06-21 | CÔNG TY TNHH TM VÀ SX TBYT HOÀNG NGUYỄN | 2021-06-21
4067 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy khoan đặt trụ Implant | Máy phẫu thuật siêu âm trong nha khoa | MiniUNIKO.PZL | Mariotti & C Srl | Italy | Mariotti & C Srl | Italy | ["2021","2022","2023","2024","2025"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bảo Thịnh | Italy | Nhóm 3 |  |  | 150000000 | t | Bộ | true | 2021-06-25 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY KHOAN ĐẶT TRỤ IMPLANT CÓ ĐÈN </strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>Model: MiniUNIKO.PZL</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Hãng sản xuất: Mariotti</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Nước sản xuất: Italy</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>I. ĐẶC TÍNH CHUNG</strong></p><p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tình trạng: Mới 100%, sản xuất năm 2017 về sau</p><p class="ql-align-justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị có xuất xứ rõ ràng</p><p class="ql-align-justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001:2008, ISO 13485:2003</p><p class="ql-align-justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện thế sử dụng 230V – 115V</p><p class="ql-align-justify">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số: 50/60 Hz</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Tay phẫu thuật có đèn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 giá gác tay phẫu thuật</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ mũi cơ bản gồm 6 mũi</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 dụng cụ tháo / lắp mũi</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bàn đạp điều khiển</p><p><br></p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện cung cấp: 230VAC – 50/60Hz (tùy chọn 115VAC – 50/60Hz)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cầu chì 2 x T1,6A L 250V (115VAC: 2xT2,5A L250V)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: 106VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lớp cách điện: Hạng I, loại BF</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vận hành không liên tục&nbsp;: Thời gian bật – thời gian tắt= 30 giây- 10 giây</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ vận hành&nbsp;: +10<sup>0</sup>C/+40<sup>0</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức bơm nhu động tối đa&nbsp;: 64ml/phút </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước thiết bị điều khiển&nbsp;: 245x245x100mm (MUN.PZ)&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số kỹ thuật tay khoan áp điện&nbsp;:</p><p>+ Tần số hoạt động&nbsp;quét tự động từ: 27kHz ÷ 37 kHz</p><p>+ Công suất&nbsp;: 53 W</p><p>+ Đường kính tay khoan tối đa&nbsp;: 23mm</p><p>+ Các chức năng chính&nbsp;: kiểm soát công suất, độ rung, mức bơm nhu động, đảo ngược, có 20 chương trình</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bảo Thịnh | 2021-06-25 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bảo Thịnh | 2021-06-25
4068 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | Xe cáng đẩy cách ly bệnh nhân truyền nhiễm | ATV-BS-Cap-III | Công Ty CP Airtech Thế Long | Việt Nam | Công Ty CP Airtech Thế Long | Việt Nam |  | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG |  | Nhóm null |  |  | 507000000 | t | Cái | false | 2021-05-31 | 2021-11-30 | <p>Xe cáng đẩy cách ly bệnh nhân truyền nhiễm là thiết bị dùng để vận chuyển bệnh nhân và có nhiệm vụ cách ly:</p><p>+ Trang bị lọc Ulpa với khả năng làm sạch cao.</p><p>+ Trọng lượng nhẹ, toàn bộ phụ kiện được cải tiến giúp thiết bị tăng khả năng cơ động.</p><p>+ Chụp plastic phủ cách ly bên trên sẽ hỗ trợ việc cách ly bệnh nhân trong quá trình di chuyển.</p><p>+ Toàn bộ phần chụp bảo vệ có thể được tháo rời.</p><p>+ Thiết bị có thể được sử dụng để di chuyển bệnh nhân như cáng đẩy thông thường sau khi tháo rời chụp cách</p> | <p>+ Kích thước:1970×630×995~1670mm</p><p>+ Lưu lượng khí: 0.5m3/min</p><p>+ Lọc ULPA: Hiệu suất 99.9995% ở 0.1~0.2μm</p><p>+ Trọng lượng: 55kg</p> |  | <p>+ Điện áp: AC220V 1φ 50Hz</p><p>+ Nguồn điện: Dùng 8 pin cỡ C hoặc chạy bằng điện trên xe cứu thương</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG | 2021-05-31 | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG | 2021-05-31
4069 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY Y DỤNG CỤ ĐA NĂNG | SC32ANE | Machan International Co., Ltd | Đài Loan | Machan International Co., Ltd | Đài Loan | ["2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 39980000 | t | Cái | true | 2021-05-21 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: SC32ANE</p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng SX: Machan International Co., Ltd - Đài Loan</p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước SX: Đài Loan</p><p class="ql-align-justify">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hàng mới 100% </p><p>- Đạt tiêu chuẩn: FDA, ISO, CE</p> | <p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Thiết bị chính</p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">01 Tay đẩy</span></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">01 Cọc truyền dịch</span></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">01 Bình hủy kim tiêm (1.76L)</span></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">02 Sọc đựng rác (9L)</span></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">01 Bộ chia ngăn kéo nhỏ P-FD3</span></p><p>₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">01 Bộ chia ngăn kéo lớn P-FD6</span></p><p><span style="color: black;">- 01 Bộ hộc đựng thuốc - 17 hộc</span></p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">THÔNG SỐ KỸ THUẬT</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 698 x 542 x 970 mm (R x D x C)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ngăn kéo: A(3'') inch - B(6'') inch - C(9'') inch: 2 - 2 - 1</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước ngăn (A): 569 x 398 x 76mm (R x D x C)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước ngăn (B): 569 x 398 x 155mm (R x D x C)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước ngăn (C): 569 x 398 x 234mm (R x D x C)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vật liệu xe: Sắt sơn tĩnh điện kháng khuẩn</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mặt trên làm bằng nhựa ABS và có khay kéo</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khóa trung tâm cho các ngăn kéo</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;Bánh xe cao cấp: 4 cái kích thước 5inch (2 bánh có khóa, 1 bánh tự do và 1 bánh điều hướng), không gây tiếng ồn khi di chuyển.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">₋&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ngăn kéo có thể tháo rời thuận tiện vệ sinh</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Màu sắc: xanh</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-05-21 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-05-21
4070 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống số hóa X quang | Exprimer | EVS3643 | DRTECH Corporation. | Hàn Quốc | DRTECH Corporation. | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN MINH | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 800000000 | t | Hệ thống | false | 2021-06-08 | 2021-12-31 | <ul><li><span style="color: black;">Loại: Tấm phẳng (Flat panel detector)</span></li><li><span style="color: black;">Kích thước vùng nhận ảnh: 358 x 430mm</span></li><li><span style="color: black;">Kích thước điểm ảnh:140µm</span></li><li><span style="color: black;">Độ phân giải:2.560 x 3.072 pixel</span></li><li><span style="color: black;">Chất liệu: CsI</span></li><li><span style="color: black;">Công nghệ: Phân bố trực tiếp (Direct deposition)</span></li><li><span style="color: black;">Sensor: TFT</span></li><li><span style="color: black;">Độ sâu thu nhận:14bit</span></li><li><span style="color: black;">Hình thức kết nối với máy trạm điều khiển không dây</span></li></ul><p><strong style="color: black;">Pin sạc</strong></p><ul><li><span style="color: black;">Pin sạc: Lithium Polymer</span></li><li><span style="color: black;">Có đèn led trên pin hiển thị thông báo dung lượng pin</span></li><li>Thời gian sạc pin: 3 giờ</li></ul><p><strong style="color: black;">Bộ sạc</strong></p><ul><li><span style="color: black;">Có hai cửa sạc đồng thời</span></li><li><span style="color: black;"><span class="ql-cursor">﻿</span>Có đèn led hiển thị trạng thái đang sạc</span></li></ul> | <p>Tấm nhận ảnh EVS3643</p><p>Phần mềm thu nhận và xử lý hình ảnh Econsole1</p><p>Bộ phụ kiện kết nối không dây tiêu chuẩn, bộ sạc pin và pin sạc</p> |  | <ul><li><span style="color: black;">Loại: Tấm phẳng (Flat panel detector)</span></li><li><span style="color: black;">Kích thước vùng nhận ảnh: 358 x 430mm</span></li><li><span style="color: black;">Kích thước điểm ảnh:140µm</span></li><li><span style="color: black;">Độ phân giải:2.560 x 3.072 pixel</span></li><li><span style="color: black;">Chất liệu: CsI</span></li><li><span style="color: black;">Công nghệ: Phân bố trực tiếp (Direct deposition)</span></li><li><span style="color: black;">Sensor: TFT</span></li><li><span style="color: black;">Độ sâu thu nhận:14bit</span></li><li><span style="color: black;">Hình thức kết nối với máy trạm điều khiển không dây</span></li></ul><p><strong style="color: black;">Pin sạc</strong></p><ul><li><span style="color: black;">Pin sạc: Lithium Polymer</span></li><li><span style="color: black;">Có đèn led trên pin hiển thị thông báo dung lượng pin</span></li><li>Thời gian sạc pin: 3 giờ</li></ul><p><strong style="color: black;">Bộ sạc</strong></p><ul><li><span style="color: black;">Có hai cửa sạc đồng thời</span></li><li><span style="color: black;">Có đèn led hiển thị trạng thái đang sạc</span></li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN MINH | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN MINH | 2021-06-08
4071 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | Máy sấy tay | ATV-AHD-6 | Công Ty CP Airtech Thế Long | Việt Nam | Công Ty CP Airtech Thế Long | Việt Nam |  | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG |  | Nhóm null |  |  | 120000000 | t | Cái | false | 2021-05-31 | 2021-11-30 | <p>Máy sấy tay dùng để sấy khô tay. Máy sử dụng luồng khí sạch và nóng được lọc qua máy lọc HEPA</p> | <p>+ Kích thước: 400x280x970mm</p><p>+ Kết cấu khung: Thép sơn tĩnh điện</p><p>+ Kết cấu bể sấy: Inox 304</p><p>+ Kết cấu vỏ nhựa trên: Nhựa ABS</p><p>+ Lọc HEPA H13: Hiệu suất 99.99% ở mức 0.3μm</p><p>+ Điện áp: AC220V, 1Ǿ, 50Hz</p> |  | <p>+ Tốc độ dòng khí: 1,2 m³/phút</p><p>+ Tốc độ gió: 190m/s</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG | 2021-05-31 | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG | 2021-05-31
4072 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật Bướu Cổ | Bộ dụng cụ phẫu thuật bướu cổ | Dewimed Medizintechnik GmbH | Đức,Pakistan | Dewimed Medizintechnik GmbH | Đức | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á |  | Nhóm 3 |  |  | 770000000 | t | Bộ | false | 2021-07-05 | 2023-07-05 | <p>bộ dụng cụ phẫu thuật Bướu cổ</p> | <p><br></p><p>Cấu hình</p><p>- 40 Panh cầm máu cong dài 14cm</p><p>- 60 Panh cầm máu cong dài 21 cm</p><p>- 20 Panh cầm máu dài 18 cm</p><p>- 60 Parabop nhỏ</p><p>- 40 Phẫu tích có mấu</p><p>- 60 Phẫu tích không mấu</p><p>- 20 Kẹp hình tim</p><p>- 20 Kìm mang kim</p><p>- 30 Ống hút nhỏ</p><p>- 20 Kéo cắt chỉ thẳng nhọn tù </p><p>- 20 Kéo phẫu thuật</p><p>- 20 Cán dao số 4</p><p>- 100 Kìm cặp săng</p><p>- 40 Kẹp răng chuột</p> |  | <p>chi tiết đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-07-05 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-07-05
4073 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Giường xiên quay tập đứng bệnh nhân lớn | PN36LS | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 22132000 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2022-12-31 | <p>Giường xiên quay tập đứng bệnh nhân lớn</p> | <p>- Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc simily , có 4 bánh xe có khóa;</p><p>- Khối lượng :52 kg</p><p>-KT: 190x74x75cm (+/- sai số 5%), có thể quay 0-90 độ; Nệm 186x58cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: <span style="color: black;">190xR74x75cm (+/- sai số 5%)</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chất liệu : Khung sắt sơn tỉnh điện màu kem nhăn bền màu hạn chế trầy xướt</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Nệm PE + Mouse bọc simily</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Có 4 bánh xe có khóa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Tay quay 3 điểm kiểu tự lựa dễ dàng quay ở mọi góc quay&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khối lượng: 52 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Phụ kiện đi kèm: Gồm bộ đai để cột cố định các khớp bị co rút&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">2 đai cố định chi dưới.</span></p><p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">2 đai cố định chi thân mình.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể quay 0-90 độ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay quay được&nbsp;thiết kế dạng tự lựa dễ dàng điều chỉnh tốc độ quay và vòng quay.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giường có thể quay từ vị thế nằm sang vị thế thẳng đứng (Quay từ 0- 90 độ), có tựa tay và đai buộc để giữ chặt các khớp khi tập đứng .&nbsp;</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26
4074 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng Class B, 23l | T-Edge 10 | TUTTNAUER EUROPE B.V | Hà Lan | TUTTNAUER EUROPE B.V | Hà Lan |  | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An |  | Nhóm 3 |  |  | 430000000 | t | Cái | true | 2021-03-02 | 2021-06-30 | <ul><li>Có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương</li><li>Đáp ứng các tiêu chuẩn và qui định/hướng dẫn kỹ thuật: EN285, ST-8, PED 97/23 EEC, ...</li><li>Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh</li></ul><p><br></p> | <p>Máy chính</p> |  | <p>Dung tích 23l</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-03-02 | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-03-02
4075 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy tách chiết ADN/ARN | Filter-tip 50-1000µL dùng cho máy tự động SX101 | Sentosa SX Non-Partition 1000µL Filter Tips (960)-400223 | Macherey Nagel | Đức | Vela Operations Singapore Pte Ltd | Singapore | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Đức | Nhóm 3 |  |  | 13000000 | t | Hộp | true | 2021-03-22 | 2021-12-31 | <p>Filter-tip 50-1000µL dùng cho máy tự động SX101&nbsp;</p><p>Sentosa SX Non-Partition 1000µL Filter Tips (960)</p> | <p>Filter-tip 50-1000µL dùng cho máy tự động SX101&nbsp;</p><p>Sentosa SX Non-Partition 1000µL Filter Tips (960)</p> |  | <p>Filter-tip 50-1000µL dùng cho máy tự động SX101&nbsp;</p><p>Sentosa SX Non-Partition 1000µL Filter Tips (960)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-22 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-06-15
4076 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo khúc xạ | Máy đo khúc xạ và bán kính độ cong giác mạc tự động và phụ kiện | RC-800 | Tomey Corporation | Nhật Bản | Tomey Corporation | Nhật Bản | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Minh Tuệ | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 270000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p>Máy đo khúc xạ và bán kính độ cong giác mạc tự động và phụ kiện</p><p>Model: RC-800</p><p>Hãng sản xuất: Tomey - Nhật Bản</p> | <p>Máy chính</p> <p>Mắt test&nbsp;</p> <p>Giấy lót cằm</p> <p>Giấy in nhiệt</p> <p>Bao phủ máy</p> <p>Dây nguồn</p> <p>Sách hướng dẫn sử dụng</p> <p>&nbsp;</p> |  | <p>Đo khúc xạ</p> <p>Đo bán kính độ cong giác mạc</p> <p>Đo đường kính giác mạc</p> <p>Đo đường kính đồng tử</p> <p>Máy in:&nbsp;Máy in nhiệt tốc độ cao</p> <p>Dữ liệu đầu ra:&nbsp;RS232C/ USB-D</p> <p>Màn hình hiển thị:&nbsp;Màn hình cảm ứng tinh thể lỏng 5.7 inch</p> <p>Kích thước:&nbsp;297 (Rộng) x 500 (Sâu) x 448 (Cao) mm</p> <p>Trọng lượng: ~17kg</p> <p>Điện áp vào:&nbsp;AC 100 - 240V, 50/60Hz, 80 –100 VA</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2020-11-16 | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2021-05-04
4077 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống số hóa X quang | Exprimer | EVS4343 | DRTECH Corporation. | Hàn Quốc | DRTECH Corporation. | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN MINH | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 600000000 | t | Hệ thống | false | 2021-06-08 | 2021-12-31 | <ul><li><span style="color: black;">Loại: Tấm phẳng (Flat panel detector)</span></li><li><span style="color: black;">Kích thước vùng nhận ảnh: 43 x 43cm</span></li><li><span style="color: black;">Kích thước điểm ảnh:140µm</span></li><li><span style="color: black;">Độ phân giải:3.072 x 3.072 pixel</span></li><li><span style="color: black;">Chất liệu: CsI</span></li><li><span style="color: black;">Công nghệ: Phân bố trực tiếp (Direct deposition)</span></li><li><span style="color: black;">Sensor: TFT</span></li><li><span style="color: black;">Độ sâu thu nhận:16 bit</span></li><li><span style="color: black;">Hình thức kết nối với máy trạm điều khiển có dây</span></li></ul><p><span style="color: black;">﻿</span></p> | <p>Tấm nhận ảnh EVS4343</p><p>Hộp điều khiển</p><p>Phần mềm thu nhận và xử lý hình ảnh Econsole1</p><p>Dây kết nối và phụ kiện tiêu chuẩn</p> |  | <ul><li><span style="color: black;">Loại: Tấm phẳng (Flat panel detector)</span></li><li><span style="color: black;">Kích thước vùng nhận ảnh: 43 x 43cm</span></li><li><span style="color: black;">Kích thước điểm ảnh:140µm</span></li><li><span style="color: black;">Độ phân giải:3.072 x 3.072 pixel</span></li><li><span style="color: black;">Chất liệu: CsI</span></li><li><span style="color: black;">Công nghệ: Phân bố trực tiếp (Direct deposition)</span></li><li><span style="color: black;">Sensor: TFT</span></li><li><span style="color: black;">Độ sâu thu nhận:16 bit</span></li><li><span style="color: black;">Hình thức kết nối với máy trạm điều khiển có dây</span></li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN MINH | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN MINH | 2021-06-08
4078 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp InBody BPBIO210 | BPBIO210 | InBody Co., Ltd | Hàn Quốc | InBody Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 6981000 | t | Chiếc | true | 2020-11-07 | 2021-02-07 | <p>InBody BPBIO 210/220 là dòng sản phẩm thiết kế chuyên dụng dành cho các bệnh viện, phòng khám của InBody. Mang trong mình những công nghệ dành cho ngành y như tính năng tự động xã van khí khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho người được kiểm tra sức khỏe, đo nhịp tim đồng thời, tự động tắt thiết bị khi không sử dụng BPBIO 210/220 hoàn đáp ứng được yêu cầu cao về độ chuẩn xác trong công tác thăm khám của các bác sĩ và điều dưỡng.</p><p>Chi tiết vui lòng truy cập: medisol.vn</p> | <p>1. Máy chính</p> <p>2. Bao đo size M (22-32cm)</p> <p>3. Bóng bóp</p> <p>4. Sách HDSD</p> <p>5. Pin AA 4 cục</p> | <p>1. Cục xạc</p> <p>2. Bao đo size S (17-22cm), size L (32-42cm)</p> | <p>Thiết kế và trải nghiệm gần gũi như thiết bị đo huyết áp truyền thống:</p> <ul> <li>BPBio 210/220 là sự kết hợp hoàn hảo giữa ngôn ngữ thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên giá trị thiết kế truyền thống của thiết bị chuyên khoa phục vụ cho ngành y.</li> <li>BPBio 210/220 có thiết kế cho phép xếp gọn air-bulb và băng đo huyệt áp gọn gàng vào phía sau thân máy</li> <li>Tạo được sự gần gũi cũng như sự thoải mái cho các bác sĩ ngay từ lần đầu tiên tiếp cận và trải nghiệm sản phẩm</li> <li>Sản phẩm luôn nằm trong nhóm “Best Seller in Korea” và hiện đang được các y bác sĩ, điều dưỡng sử dụng tại các bệnh viện lớn cũng như phòng khám ở Hàn Quốc</li> </ul> <p>Tính năng đánh dấu huyết áp:</p> <ul> <li>Lần đầu tiên xuất hiện trên dòng máy đó huyết áp chuyên dụng cho ngành y, tính năng cho phép đánh dấu mức huyết áp của bệnh nhân trong quá trình kiểm tra (chỉ có trên mẫu BPBio 220)</li> </ul> <p>Đo nhịp tim:</p> <ul> <li>Cho phép kiểm tra đồng thời nhịp tim ngay sau khi kiểm tra huyết áp</li> </ul> <p>Màn hình hiển thị thông tin linh hoạt:</p> <ul> <li>Màn hình BPBIO 210/220 được thiết kế linh hoạt có thể tùy chỉnh nhiều góc nghiêng, tự động điều chỉnh ánh sáng nền của màn hình tùy theo môi trường anh sáng của không gian xung quanh.</li> </ul> <p>An toàn tuyệt đối:</p> <ul> <li>Tự động xả nhanh khi áp lực vòng bit từ 320mm Hg trở lên</li> </ul> <p>Tiết kiệm năng lượng tối đa:</p> <ul> <li>Tự động ngừng hoạt động sau 2 phút không sử dụng</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2020-11-07 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 2021-01-23
4079 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Thiết bị bơm dung dịch sát khuẩn tự động GUD-1000BT | GUD-1000 | Saraya (Dongguan) Hygiene Products Co., Ltd. | Trung Quốc | Saraya Co., Ltd | Nhật Bản |  | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ NGHỆ XANH | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 3437500 | t | Cái | true | 2021-05-31 | 2022-12-31 | <p>&nbsp;Kích thước: H268 x L147 x W101mm</p><p>- Thân máy: Nhựa PP&nbsp;</p><p>- Cửa sổ: Nhựa PP trong</p><p>- Hộp máy bên trong : Nhựa ABS</p><p>- Hộp đựng pin: Nhựa PP</p><p>- Nguồn điện: Pin đại D-Cell kiềm ( 4 cục)</p><p>- Trọng lượng: 785g</p><p>- Bình chứa 1 lít</p> | <p>Kích thước: H268 x L147 x W101mm</p><p>- Thân máy: Nhựa PP&nbsp;</p><p>- Cửa sổ: Nhựa PP trong</p><p>- Hộp máy bên trong : Nhựa ABS</p><p>- Hộp đựng pin: Nhựa PP</p><p>- Nguồn điện: Pin đại D-Cell kiềm ( 4 cục)</p><p>- Trọng lượng: 785g</p><p>- Bình chứa 1 lít</p> | <p>Kích thước: H268 x L147 x W101mm</p><p>- Thân máy: Nhựa PP&nbsp;</p><p>- Cửa sổ: Nhựa PP trong</p><p>- Hộp máy bên trong : Nhựa ABS</p><p>- Hộp đựng pin: Nhựa PP</p><p>- Nguồn điện: Pin đại D-Cell kiềm ( 4 cục)</p><p>- Trọng lượng: 785g</p><p>- Bình chứa 1 lít</p> | <p>Kích thước: H268 x L147 x W101mm</p><p>- Thân máy: Nhựa PP&nbsp;</p><p>- Cửa sổ: Nhựa PP trong</p><p>- Hộp máy bên trong : Nhựa ABS</p><p>- Hộp đựng pin: Nhựa PP</p><p>- Nguồn điện: Pin đại D-Cell kiềm ( 4 cục)</p><p>- Trọng lượng: 785g</p><p>- Bình chứa 1 lít</p> | <p>Kích thước: H268 x L147 x W101mm</p><p>- Thân máy: Nhựa PP&nbsp;</p><p>- Cửa sổ: Nhựa PP trong</p><p>- Hộp máy bên trong : Nhựa ABS</p><p>- Hộp đựng pin: Nhựa PP</p><p>- Nguồn điện: Pin đại D-Cell kiềm ( 4 cục)</p><p>- Trọng lượng: 785g</p><p>- Bình chứa 1 lít</p> | không | Alsoft VB Hand Sanitizier 1000ml | không | hỗ trợ video hướng dẫn lắp đưatj | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ NGHỆ XANH | 2021-05-31 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ NGHỆ XANH | 2021-05-31
4080 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy tách chiết ADN/ARN | Máng đựng hoá chất cho máy tách chiết tự động SX101 | Sentosa SX 100mL Reservoir (50)-400027 | Macherey Nagel | Đức | Vela Operations Singapore Pte Ltd | Singapore | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Đức | Nhóm 3 |  |  | 13500000 | t | Hộp | true | 2021-03-22 | 2021-12-31 | <p>Máng đựng hóa chất bằng nhựa Sentosa SX 100mL Reservoir (50)</p> | <p>Máng đựng hóa chất bằng nhựa Sentosa SX 100mL Reservoir (50)</p> |  | <p>Máng đựng hóa chất bằng nhựa Sentosa SX 100mL Reservoir (50)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-05-22 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-06-15
4081 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo thị trường tự động | Máy siêu âm mắt A/B và phụ kiện | UD-800 | Tomey Corporation | Nhật Bản | Tomey Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Minh Tuệ | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 680000000 | t | Cái | true | 2021-04-05 | 2022-12-31 | <p class="ql-align-justify">Máy siêu âm A/B, model: UD-800 với các chức năng được tích hợp trong một hệ thống như:</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Siêu âm B</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Đo chiều dài trục nhãn cầu, độ sâu tiền phòng, độ dày thủy tinh thể</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Tính công suất thuỷ tinh thể nhân tạo</p><p class="ql-align-justify">Ø&nbsp;Đo bề dày giác mạc (Optional)</p><p class="ql-align-justify">Ø Đo UBM (Optional)</p> | <ul><li>Máy chính</li><li>Đầu dò siêu âm A</li><li>Đầu dò siêu âm B</li><li>Gel siêu âm</li><li>Immersion</li><li>Giấy in nhiệt</li><li>Dây nguồn</li><li>Bao phủ máy</li><li>Sách hướng dẫn sử dụng</li></ul> |  | <p><strong>Đầu dò B – 10 MHz</strong></p><p>Tốc độ khung hình&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 20 khung hình/giây</p><p class="ql-align-justify">Số trang tối đa trong một phim&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 200 trang x 2</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Phạm vi hiển thị ảnh: </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tiêu chuẩn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 35.2 mm/ 52 độ (ở vận tốc siêu âm 1550 m/giây)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rộng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 48.0 mm/ 52 độ (ở vận tốc siêu ama1550m/giây)</p><p>Kiểu chuyển đổi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 2–ring</p><p class="ql-align-justify">Tần số chuyển đổi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 10 MHz</p><p class="ql-align-justify">Độ phân dải vùng rìa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 0.6mm</p><p class="ql-align-justify">Độ phân giải theo trục&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 0.6mm</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p><strong>Đầu dò A/ Tính toán công suất thủy tinh thể</strong></p><p>- Khoảng đo</p><p class="ql-align-justify">Trục nhãn cầu: 15.00mm – 45mm</p><p class="ql-align-justify">Độ sâu tiền phòng: 1.80mm – 7.00mm</p><p class="ql-align-justify">Bề dày thủy tinh thể : 2.00 - 6.00mm</p><p class="ql-align-justify">Độ chính xác khi đo : ±0.1mm</p><p class="ql-align-justify">Độ phân giải đo: 0.01 mm</p><p>- Đầu dò siêu âm A</p><p class="ql-align-justify">Đèn định thị: tích hợp trong đầu dò, LED màu đỏ</p><p class="ql-align-justify">Tần số: 10MHz</p><p class="ql-align-justify">Đường kính phần tip đầu dò: 5.3mmφ</p><p class="ql-align-justify">Kích thước thân đầu dò / Trọng lượng : 8mmφ × ≤100mm / ≤30g</p><p>Khoảng cách từ đầu dò siêu âm A tới giác mạc trong chế độ đo nhúng: 2.0mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2021-04-05 | Công ty TNHH Minh Tuệ | 2021-04-05
4082 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | HỆ THỐNG MÁY PT NỘI SOI TIM MẠCH + BỘ DỤNG CỤ CHỌN LỌC PT TIM TRẺ EM | IMAGE1 S 4U | Karl Storz SE & Co. KG | Áo,Đức,Nhật Bản,Thụy Sĩ,Mỹ | Karl Storz SE & Co. KG | Đức | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH |  | Nhóm 3 |  |  | 15500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-01-31 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi và bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tim cho trẻ em</p> | <p style="margin-left:18.0pt;">Hộp xử lý hình ảnh IMAGE1 S CONNECT II</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Mô-đun liên kết IMAGE1 S 4U-LINK</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Đầu camera IMAGE1 S 4U</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Màn hình 4K 31"</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Màn hình 27" FULL HD</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Hệ thống lưu trữ dữ liệu AIDA với màn hình thông minh</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Nguồn sáng lạnh Power LED 300</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Dây dẫn sáng bằng sợi quang, 230cm, đường kính 3.5 mm</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Bộ bơm khí CO2 model ENDOFLATOR® 50 SCB</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Bộ dây bơm khí, ENDOFLATOR 50</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Lọc đầu vào áp lực cao</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Ống soi quang học VITOM® 90° tích hợp bộ chiếu sáng</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Khay lưới, dùng cho vệ sinh, 352x125x54mm</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Ống kẹp, dạng gấp, 10 mm</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Hàm kẹp, với khớp nối cầu, lớn</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Khớp nối đứng, hình chữ L, dài</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Ngàm kẹp xoay được, để kẹp vào bàn mổ</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Bộ Máy cắt đốt cao tần AUTOCON® III 400 và phụ kiện</p> <p style="margin-left:18.0pt;">Xe đặt thiết bị nội soi, rộng, cao,&nbsp;chuyên&nbsp;dụng cho phẫu thuật nội soi và phụ kiện kèm theo</p> <p style="margin-left:18.0pt;">BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TIM TRẺ EM</p> |  | <ul> <li>Bộ xử lý hình ảnh, độ phân giải 3840 x 2160 pixels</li> <li>Đầu camera 1 chíp 4K, chế độ quét liên tục,</li> <li>Nút nhấn trên đầu camera có thể lập trình</li> <li>Nguồn sáng công nghệ LED</li> <li>Hiển thị trên màn hình&nbsp; 31 inch, độ phân giải 3840 x 2160 pixels, định dạng hình ảnh 16:9</li> <li>Bơm khí CO2, với lưu lượng bơm 50 lít/phút, áp lực 30 mmHg</li> <li>Công suất cắt đốt cao tần lên đến 400W</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH | 2020-11-18
4083 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Kính hiển vi | Kính hiển vi 2 mắt | Kính hiển huỳnh quang có kết nối camera và máy tính | Axio Imager.A2 | Carl Zeiss Microscopy GmbH | Đức | Carl Zeiss Microscopy GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | Đức | Nhóm 3 |  |  | 4000000000 | t | Chiếc | true | 2021-07-05 | 2021-12-31 | <p> - Thực hiện được kỹ thuật trường sáng, phản pha, huỳnh quang, tương phản nhiễu khác biệt (DIC). - Kính có thể nâng cấp lên kỹ thuật nền đen, phân cực, tự động nhận dạng thành phần (ARC). - Hệ quang IC2S hiệu chuẩn vô cực chống quang sai màu (Infinity Color-corrected System), cho ảnh có độ phân giải tối ưu với độ sáng sắc nét </p> | <p>- Thân kính: 01 cái</p><p>- Mâm gắn vật kính loại 6 vị trí: 01 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Bàn để mẫu cơ học: 01 cái</p><p>- Kẹp giữ lam: 01 cái</p><p>- Cụm đèn chiếu sáng LED: 01 bộ</p><p>- Bộ quản lý điều khiển ánh sáng giao diện cổng RS 232: 01 bộ - Ống kính quan sát 30°/25: 01 cái</p><p>- Bộ tụ quang LD 0.8 H DIC: 01 bộ</p><p>- Thanh trượt phân cực cho ánh sáng Led truyền qua: 01 cái</p><p>- Phin lọc tối ưu độ tương phản: 01 cái&nbsp;</p><p>- Phin lọc cân bằng trắng: 01 cái</p><p>- Vật kính EC Plan-Neofluar 10x/0.3 Ph1 M27: 01 cái</p><p>- Vật kính EC Plan-Neofluar 20x/0.50 Ph2 M27: 01 cái</p><p>- Vật kính EC Plan-Neofluar 40x/0.75 Ph2 M27: 01 cái</p><p>- Vật kính EC Plan-Neofluar 100x/1.30 Oil M27: 01 cái</p><p>- Thị kính PL 10x/23: 02 cái</p><p>- Bộ phin lọc huỳnh quang (49 DAPI; 20 Rhodamin; 38 Endow GFP): 01 bộ</p><p>- Bộ nguồn phát huỳnh quang HPX: 01 bộ</p><p>- Bộ adapter cho camera: 01 bộ</p><p>- Máy ảnh chính hãng: 01 bộ</p><p>- Bộ máy tính, màn hình: 01 bộ</p><p>- Túi bảo vệ bẩn: 01 cái - Diềm thị kính: 02 cái</p><p>- Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p> + Nguồn điện được thiết kế nằm trong thân kính. </p><p>+ Bộ phận điều chỉnh: bao gồm điều chỉnh thô và tinh được thiết kế theo kiểu đồng trục. </p><p>+ Chỉnh thô: 2 mm/vòng xoay </p><p>+ Chỉnh tinh: 0.2 mm/vòng quay, tỷ lệ ngắt quãng 2 µm. </p><p>+ Bàn cơ sa trượt: thiết kế 2 lớp trượt dễ dàng, được mạ cứng. </p><p>+ Kích thước bàn sa trượt: 220x170 mm </p><p>+ Khoảng nâng giá đặt mẫu: 25 mm </p><p>+ Khoảng cách di chuyển theo 02 trục X-Y: 75x50 mm </p><p> + Mâm gắn vật kính 6 vị trí, có khả năng xoay chiều thuận ngược không giới hạn, xoay 360<sup>o</sup> </p><p>+ Thay đổi khối module tại 6 vị trí trên tháp phản xạ. </p><p> + Kính có 3 chức năng quản lý nguồn sáng: chế độ tắt, chế độ cơ bản và chế độ thông minh. </p><p>+ Mã hóa: cài đặt độ phóng đại, chiếu sáng, độ tương phản và chuyển sang phần mềm hình ảnh. </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-07-05 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2021-07-05
4084 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS500 một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS500 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy nén khí tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp: 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
4085 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | Máy rửa sấy tay sạch | ATV-AHW-05F1 | Công Ty CP Airtech Thế Long | Việt Nam | Công Ty CP Airtech Thế Long | Việt Nam |  | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG |  | Nhóm null |  |  | 150000000 | t | Cái | false | 2021-05-31 | 2021-11-30 | <p>Máy kết hợp hệ thống rửa tay và làm khô qua hệ thống sấy và lọc Hepa. Cung cấp cho nhân viên y tế giải pháp làm sạch vô trùng. </p> | <p>+ Kích thước: 600x480x1100mm</p><p>+ Kết cấu khung: Thép sơn tĩnh điện</p><p>+ Kết cấu vùng làm việc: Inox 304</p><p>+ Lọc HEPA H13: Hiệu suất 99.99% ở mức 0.3μm</p><p>+ Điện áp: AC220V, 1Ǿ, 50Hz</p> |  | <p>+ Tốc độ gió: 100m/s</p><p>+ Tốc độ dòng khí: 1,8 m³/phút</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG | 2021-05-31 | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG | 2021-05-31
4086 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính kết nối hai tai dành cho trẻ em công suất nặng 16 kênh | MOTION SP 1PX | Signia | Singapore | Sivantos | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 19000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho trẻ em, bệnh nhân tăng động, giảm chú ý, mất tập trung</p> | <p>Máy chính: 1 cái</p> <p>Hộp đựng máy: 1 cái</p> <p>&nbsp;</p> |  | <p>1. Chất lượng âm thanh.<br /> - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số Kênh 16; Công suất : 84/144 dB<br /> - Hiệu chỉnh máy theo thính lực; Định hướng âm thanh; Giảm tiếng ồn nền<br /> - Ngắt tiếng rú (Feedback); Phù hợp với đối tượng có mức độ nghe kém Nặng đến Sâu<br /> 2. Kết nối.<br /> - Điều chỉnh to nhỏ và chuyển chương trình bằng app điện thoại</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-02 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11
4087 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | Đèn điều trị vàng da | Lullaby LED Phototherapy System | Wipro GE Healthcare Private Ltd. | Ấn Độ | Wipro GE Healthcare Private Ltd. | Ấn Độ |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Ấn Độ | Nhóm 2 |  |  | 105000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-12 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-12 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-03-16
4088 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy chụp cắt lớp mắt OCT | Máy chụp cắt lớp OCT: CIRRUS HD-OCT 500 | Cirrus HD-OCT 500 | Flextronics Manufacturing (Singapore) Pte Ltd | Singapore | Carl Zeiss Meditec Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 2 |  |  | 2100000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy chụp cắt lớp OCT và phụ kiện.<br /> Máy chụp cắt lớp OCT cho bán phần trước và sau đánh giá sự thay đổi về hình thái, cấu trúc,cũng như các định lượng của các sang thương nhãn cầu như:<br /> Phân tích dộ dày võng mạc và đánh giá sự thay đổi độ dày của võng mạc qua các lần thăm khám khác nhau. Phân tích giá trị định lượng về độ dày của võng mạc có so sánh với giá trị quần thể chuẩn<br /> Phân tích độ dày của lớp tế bào hạch có so sánh với giá trị quần thể chuẩn.<br /> Phân tích định tính 5 line raster&nbsp;</p> | <p>Máy chính Cirrus 500 &nbsp;với màn hình 19 inch tích hợp: 01 cái&nbsp;<br /> Tựa cằm đôi tích hợp theo máy: 01 cái<br /> Bàn phím và chuột máy tính: 01 cái<br /> Chân bàn điện: 01&nbsp;</p> | <p>Máy chính Cirrus 500 với màn hình 19 inch tích hợp: 01 cái&nbsp;<br /> Tựa cằm đôi tích hợp theo máy: 01 cái<br /> Cơ sở dữ liệu cho người châu Á: 01 cái<br /> Bàn phím và chuột máy tính: 01 cái<br /> Chân bàn điện: 01 cái<br /> Gương chụp giác mạc: 01 cái<br /> Gương chụp tiền phòng: 01 cái</p> | <p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đặc tính kỹ thuật quét cắt lớp:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng: Diode siêu phát quang bước sóng 840nm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tốc độ quét: 27000 – 68000 mẫu quét A (A scan)/1giây<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ sâu của dòng quét A: &nbsp;2.0mm, mõi dòng quét A chứa 1024 điểm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải theo chiều sâu của lát cắt: 5 µm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải dọc theo lát cắt: 15 µm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đặc tính kĩ thuật ảnh chụp đáy mắt:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sử dụng công nghệ quét OCT trực tiếp đáy mắt&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng: Diode siêu phát quang bước sóng 840nm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trường quan sát: 36 độ x 22 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hiển thị trong suốt quá trình chỉnh vị trí và chụp OCT<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tốc độ khung ảnh: 1.7Hz<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải 45 µm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Quan sát mống mắt:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Qua CCD camera<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phân giải tối thiểu: 1280x1024<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hiển thị hình ảnh mống mắt trực tiếp trong quá trình chỉnh vị trí</p> <p><br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
4089 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống số hóa X quang | Hệ thống số hóa X quang | Classic CR System | Rayco (Shanghai) Medical Products Company Limited | Trung Quốc | Carestream Health, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 1200000000 | t | Bộ | true | 2021-06-08 | 2022-12-31 | <p>Dùng trong chẩn đoán hình ảnh X-quang tổng quát, chỉnh hình, nhũ ảnh.</p> | <p><strong>-Máy đọc số hóa : Classic CR</strong></p><p><strong>-Trạm xử lý : máy trạm xử lý, màn hình (monitor)</strong></p><p><strong>-Phần mềm Image Suite + Classic CR Enablement </strong>( mã kích hoạt )<strong> &nbsp;và các phụ kiện, dây dẫn kết nối với máy trạm</strong></p><p><strong style="color: black;">-CR Cassettes </strong><span style="color: black;">( hộp đựng tấm tạo ảnh ) có gắn bộ nhớ</span><strong style="color: black;"> và IP </strong><span style="color: black;">( tấm tạo ảnh )&nbsp;</span></p> |  | <p>Kích thước</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">• Cao = 40.5 in. (102.87 cm)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">• Rộng = 19 in (48.26 cm)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">• Sâu = 22.7 in. (57.66 cm)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Công suất theo cỡ cassette:</span></p><p>18 cm x 24 cm / 77</p><p>24 cm x 30 cm / 68</p><p>14 in x 14 in. (35 cm x 35 cm) / 77</p><p>14 in x 17 in. (35 cm x 43 cm) / 69</p><p>15 cm x 30 cm (Dental) / 92</p><p>35 cm x 84 cm (Long Length) / 68</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG | 2021-06-08
4090 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân | OMNI II | Infinium Medical Inc. | Mỹ | Infinium Medical Inc. | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Thương mại công nghệ Nam Việt | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 115000000 | t | Bộ | true | 2021-07-10 | 2021-12-10 | <ul><li><strong>MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 5 THÔNG SỐ</strong></li><li><strong>Model:</strong>&nbsp;<strong>OMNI II</strong></li><li><strong>Hãng sản xuất:</strong>&nbsp;Infinium Medical, Inc. – Mỹ</li><li><strong>Nước sản xuất:</strong>&nbsp;Mỹ</li><li>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC Certificate</li></ul><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Màn hình cảm ứng 12.1 inch, có trang bị pin dự phòng.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255); background-color: transparent;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấu hình tiêu chuẩn với 5 thông số theo dõi cơ bản: Điện tim, huyết áp không xâm nhập, nhiệt độ, nhịp thở, SpO2; có thể nâng cấp theo dõi thêm các thông số: Huyết áp xâm nhập, EtCO2 dễ dàng bằng cách lắp thêm các mô đun theo dõi.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255); background-color: transparent;">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ứng dụng theo dõi cả trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn.</span></p> | <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;Máy chính màn hình cảm ứng màu 12.1 inch, theo dõi 5 thông số: ECG, nhịp thở, SpO2, NIBP, nhiệt độ</span></p> |  | <ul><li>Màn hình màu dạng chạm (Touch-screen) TFT 12.1”</li><li>Theo dõi nhiều đạo trình ECG</li><li>Thao tác với chế độ chạm màn hình.</li><li>Có trang bị sẵn Pin sạc</li><li>Hiển thị giá trị đo NIBP</li><li>Trang bị sẳn máy in nhiệt</li><li>Màn hình rộng, có thể hiển thị cùng lúc 4, 6 hay 8 dạng sóng ghi.</li><li>Có thể sử dụng như một máy con trong hệ thống theo dõi trung tâm</li><li>Thiết kế chắc chắn, tiện dụng trong việc theo dõi bệnh nhân dạng di động</li><li>Có thể cài đặt nhiều ngôn ngữ hiển thị.</li><li>Bộ nhớ lưu dữ liệu ghi phân tích tiên lượng trong khoảng 48 giờ.</li><li>Các chức năng theo dõi chính: Nhịp tim (ECG), Nhịp thở (RESP), Huyết áp (NIBP), SpO<sub>2</sub>, Nhiệt độ (Temp) và Printer (2 kênh)</li><li>Các chức năng chọn thêm (Option): Huyết áp xâm lấn đôi Dual IBP và EtCO<sub>2</sub></li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại công nghệ Nam Việt | 2021-07-10 | Công ty TNHH Thương mại công nghệ Nam Việt | 2021-07-10
4091 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Máy sinh hiển vi khám mắt (có camera) | BI900 | Haag Streit AG | Thụy Sĩ | Haag Streit AG | Thụy Sĩ | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | Thụy Sĩ | Nhóm 3 |  |  | 692000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-10 | 2021-01-10 | <p>Máy sinh hiển vi khám mắt</p> | <p>- Máy chính sinh hiển vi với bộ quang học 02 độ phóng đại, có nút chụp ảnh trên thân máy: 01 Chiếc</p><p>- Phần mềm chính hãng quản lý và lưu trữ hình ảnh từ sinh hiển vi: 01 bộ</p><p>- Giá đỡ tỳ cằm cho bệnh nhân: 01 Chiếc</p><p>- - Nguồn sinh hiển vi gắn sẵn trên máy: 01 Bộ</p><p>- Bộ camera chính hãng đồng bộ với sinh hiển vi: 01 bộ</p><p>- Bộ máy tính lưu trữ hình ảnh chụp từ camera: bao gồm: cây máy tính, màn hình máy tính LCD và phụ kiện chuẩn đi theo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;( chuột, bàn phím…)</p><p>-Chân bàn điện chính hãng: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ</p> |  | <p><strong>1. Hệ quang học</strong></p> <ul> <li>Máy sinh hiển vi với độ phóng đại 2 mức: 10x và 16x</li> <li>Hệ quang học nổi với góc hội tụ 13°</li> <li>Thị kính: 10x&nbsp;</li> <li>Dải điều chỉnh:&nbsp; từ +6D đến - 6D diop</li> </ul> <p><strong>2. Nguồn sáng</strong></p> <ul> <li>Nguồn sáng dạng LED</li> <li>Nguồn sáng của đèn khe với dải quang phổ</li> <li>Độ rộng khe: 0 ~ 14mm</li> <li>Độ dài khe: 1 ~ 14mm</li> </ul> <p><strong>3. Bộ lọc</strong></p> <ul> <li>Bộ lọc vàng để tăng độ tương phản</li> <li>Bộ lọc sáng đèn khe: Huỳnh quang (Blue), Red-free (Xanh lá cây), xám</li> <li>Bộ lọc huỳnh quang quang ( Blue) cho ánh sáng nền</li> </ul> <p><strong>4. Phạm vi di chuyển: </strong></p> <ul> <li>Trước/ sau:&nbsp; 100mm</li> <li>Trái/phải: 100mm</li> <li>Lên /xuống :&nbsp; 30mm</li> </ul> <p><strong>5. Camera </strong>:loại CMOS</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>6. Phần mềm chụp ảnh</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2020-11-10 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-01-10
4092 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang tổng quát | Tên thương mai thảo test | DR1F-500 | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Việt Ba | Việt Nam | ["1990"] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Afghanistan | Nhóm 1 |  |  | 1000000 |  | Hệ thống | true | 2020-12-20 | 2022-12-20 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-02-02 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-02-02
4093 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu tự động Yumizen G1550 | Yumizen G1550 | DIAGON Kft. | Hungary | HORIBA ABX SAS | Pháp |  | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | Hungary | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 |  | Hệ thống | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | [9 empty] | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-02-02 | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 2021-02-02
4094 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy tách chiết ADN/ARN | Máng đựng hoá chất cho máy tách chiết tự động SX101 loại 30ml | Sentosa SX 30mL Reservoir (50)-400028 | Macherey Nagel | Singapore | Vela Operations Singapore Pte Ltd | Singapore | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Đức | Nhóm 4 |  |  | 13500000 | t | Hộp | true | 2021-05-22 | 2022-05-22 | <p>Máng đựng hóa chất bằng nhựa Sentosa SX 30mL Reservoir (50)- 400028</p> | <p>Máng đựng hóa chất bằng nhựa Sentosa SX 30mL Reservoir (50)- 400028</p> |  | <p>Máng đựng hóa chất bằng nhựa Sentosa SX 30mL Reservoir (50)- 400028</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-05-22 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-05-22
4095 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ nuôi cấy vô trùng | Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 2, A2 | HUYAir Bio2-Eco | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Labone | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Labone | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 152000000 | t | Cái | true | 2021-07-11 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">Tủ sàn xuất đáp ứng theo tiêu chuẩn: EN 12469 và NSF 49</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">Tủ an toàn sinh học cấp II loại A2 dòng HUYAir Bio2 được thiết kế để bảo vệ con người, môi trường và các sản phẩm cũng như vô trùng khu vực làm việc trong nghiên cứu khoa học đời sống và thử nghiệm.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế tủ với 2 vách ngăn và áp suất bên trong giúp ngăn chặn và cô lập hoàn hoàn không khí độc</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế khoa học: lưới thông gió hẹp phía trước, khung nâng và sườn đỡ tạo ra bề mặt làm việc thoải mái. Lưới thông gió đặc biệt phía trước được thiết kế để bảo vệ tối ưu cho người sử dụng và sản phẩm. </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn làm việc bằng thép không gỉ và lưới thông gió phía trước, vùng làm việc nguyên khối không có các mối nối giúp cho việc làm sạch dễ dàng. </span></p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màng lọc HEPA cung cấp hiệu suất 99,999% đối với các hạt kích thước 0,3 micron</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tỷ lệ khí: 70% lọc tuần hoàn qua màng lọc HEPA, 30% khí thải ra môi trường qua màng lọc HEPA </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ổ cắm GFCI cho các thiết bị điện trong tủ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quạt gió Ebmpapst ly tâm của Đức </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn &lt; 65 dBA&nbsp;</span></p> | <p><strong style="color: black;">Bộ điều khiển kỹ thật số cảm ứng đa điểm</strong></p><p><span style="color: black;">+ Điều chỉnh quạt để duy trì tốc độ khí xuống 0.3 – 0.35m/s, tốc độ hút khí 0.5 – 0.65m/s và hiển thị tốc độ thực thông qua 2 sensor gió cấp và gió hút vào.</span></p><p><span style="color: black;">+ Điều chỉnh thời gian UV, tính tổng thời gian Uv hoạt động, và thông báo thời gian hoạt động còn lại của đèn UV giúp người sử dụng nhận biết dễ dàng khi nào cần thay thế đèn UV.</span></p><p><span style="color: black;">+ Khi đèn Uv hoạt động thì đèn huỳnh quang và quạt hút tự tắt. Khi mở tủ thì đèn UV tự tắt giúp bảo vệ an toàn cho người sử dụng. </span></p><p><span style="color: black;">+ Khi mở đèn huỳnh quang thì đèn UV tự động tắt</span></p><p><span style="color: black;">+ Hiển thị áp suất của buồng gió.</span></p><p><span style="color: black;">+ Khi đóng cửa hoàn toàn tốc độ quạt sẽ tự động giảm, còn hoạt động 30% để duy trì tuổi thọ của quạt.&nbsp;</span></p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết cấu tủ:&nbsp;vỏ thép sơn tĩnh điện Epoxy, bên trong bằng thép không gỉ SUS304. </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn huỳnh quang chiếu sáng khoang thao tác </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cửa kính dạng trượt làm bằng kính cường dán an toàn dầy 6.3 mm, hấp thụ tia UV. Cửa kính có thể đóng hoàn toàn giữ buồng làm việc vệ sinh và tránh tia UV chiếu ra ngoài.</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước ngoài: R705 x S765 x C1215 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước trong: R580 x S500 x C470 mm</p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 230V/50Hz,</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE | 2021-07-11 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE | 2021-07-11
4096 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim không đồng bộ | MÁY SỐC TIM TỰ ĐỘNG | AED 3 BLS | Zoll Medical Corporation | Mỹ | Zoll Medical Corporation | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 240000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY:</strong></p><p>&nbsp;</p><ul><li>Dạng sóng: RBW (Rectilinear Biphasic™)</li><li>Tùy chọn 2 cấu hình: Semiautomatic and Fully Automatic</li><li>Lựa chọn năng lượng: Mặc định 120 J, 150 J, 200 J đối với người lớn, và 50 J, 75 J, 85 J đối với trẻ em. Có thể thay đổi trong phần cái đặt.</li><li>An toàn bênh nhân: tất cả các kết nối với bệnh nhân đều được cách điện.</li><li>Thời gian sạc: ít hơn 10s với pin mới</li><li>Điện cực sử dụng:&nbsp;ZOLL CPR Uni-padz</li><li>Chế độ tự kiểm tra: cài đặt cấu hình tự kiểm tra 1 hoặc 7 ngày. Mặc định là 7 ngày. Kiểm tra với mức năng lượng 200J mỗi tháng.</li><li>Tự động tự kiểm tra: dung lượng pin, kết nối điện cực, tín hiệu điện tâm đồ, vòng mạch sạc hoặc phóng điện, bộ vi xử lý phần cứng và chương trình phần mềm, sơ đồ CPR, cảm biến CPR-D và sơ đồ mạch âm thanh</li></ul> | <p>- Máy chính AED 3 BLS</p><p>- Bộ dụng cụ ( kéo, bông cồn, băng gạc..) (AED Rescue Kit) ZOLL AED 3 Battery Pack</p><p>- Miếng dán điện cực cho người lớn và trẻ em (CPR Uni-padz)</p><p>- Túi đựng máy&nbsp;</p><p>- Tủ đựng máy treo tường có còi báo động (Wall cabinet with alarm )</p><p>- ZOLL AED Plus® Trainer 2</p><p>- AED Simulator</p><p>- AED Demo Kit&nbsp;&nbsp;</p><p>- TRAINING Electrode Stat Padz II</p><p>- Replacement Adhesive gels for CPR-D·padz Training Electrode: 5 cặp/ hộp.</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-07-05
4097 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo lưu huyết não | Máy đo lưu huyết não | Máy siêu âm Doppler xuyên sọ ( Máy đo lưu huyết não | EMS-9U1 | Shenzhen Delica Medical Equipment Co., Ltd. | Trung Quốc | Shenzhen Delica Medical Equipment Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 98000000 | t | Cái | true | 2021-05-31 | 2022-05-31 | <p>MÔ TẢ CHUNG</p><p> Phát hiện và giám sát co thắt mạch kèm xuất huyết phình mạch mạng nhện.</p><p> Đánh giá hệ thống hệ thống động mạch Vòng tròn Willis và tuần hoàn não nhánh bên cạnh.</p><p> Quét hẹp động mạch đáy.</p><p> Chuẩn đoán hẹp và tắc nội sọ.</p><p> Đánh giá các ảnh hưởng nội sọ và tắc ngoài sọ, bao gồm đánh giá các dòng phụ.</p><p> Đánh giá dự trữ vận mạch (phản ứng CO2).</p><p> Hỗ trợ chuẩn đoán chết não.</p><p> Đánh giá và giám sát dòng máu nội sọ trong quá trình phẫu thuật.</p><p> Phát hiện lỗ hở bầu dục (PFO).</p><p> Nhận biết mạch nuôi trong AVM.</p><p> Tiêu huyết khối: quét và chuẩn đoán đột quỵ.</p><p> Phân tích biến đổi theo thời gian trong thuyên tắc và xây dựng giao thức ghi tối ưu.ỨNG DỤNG</p><p> Thần kinh học và phẫu thuật thần kinh.</p><p> Phẫu thuật tim mạch và mạch máu.</p><p> Gây mê / Hồi sức cấp cứu.</p><p> Cấy ghép nội tạng.</p><p> Nội khoa.</p><p> X quang</p> | <p>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">EMS-9U1 </span></p><p>1Đầu dò cầm tay 2MHz PW </p><p> 1Bảng điều khiển có dây với phím tính năng có thể tùy chỉnh theo yêu cầu</p><p>1Gá giữ đầu dò </p><p>1Nguồn </p><p>1Đĩa phần mềm </p><p>1Dây cáp nguồn </p><p>1Cáp USB </p><p>1Hướng dẫn sử dụng</p> | <p>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">EMS-9U1 </span></p><p>1Đầu dò cầm tay 2MHz</p><p>1Đầu dò cầm tay 4MHz</p><p>1Bảng điều khiển có dây với phím tính năng có thể</p><p>t ùy chỉnh theo yêu cầu</p><p>1Gá giữ đầu dò </p><p>1Nguồn </p><p>1Đĩa phần mềm</p><p>1Dây cáp nguồn</p><p>1Cáp USB</p><p>1Hướng dẫn sử dụng </p> | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">EMS-9U1 </span></p><p>1Đầu dò cầm tay 2MHz</p><p>1Đầu dò cầm tay 4MHz</p><p>1Bảng điều khiển có dây với phím tính năng có thể</p><p>t ùy chỉnh theo yêu cầu</p><p>1Gá giữ đầu dò </p><p>1Nguồn </p><p>1Đĩa phần mềm</p><p>1Dây cáp nguồn</p><p>1Cáp USB</p><p>1Hướng dẫn sử dụng </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú | 2021-05-31 | Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú | 2021-05-31
4098 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy lắc | Máy Lắc Vortex | CM-1 | Nickel-Electro Ltd | Anh | Nickel-Electro Ltd | Anh | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE | Anh | Nhóm null |  |  | 22000000 | t | Cái | true | 2021-05-22 | 2021-12-31 | <p>Để trộn nhanh và hiệu quả, Cyclone hơn hẳn so với lắc tay. Cyclone tạo ra một dòng xoáy trong ống, mang lại hiệu quả trộn cao.</p> | <p>- Đường kính khay lắc: 7mm</p><p>- Tốc độ lắc: 200-2800 vòng/phút</p><p>- Công suất: 45W</p><p>- Trọng lương:4kg</p><p>- Kích thước: 150x175x150</p><p>- Điện sử dụng 220V/50Hz</p> |  | <p>- Đường kính khay lắc: 7mm</p><p>- Tốc độ lắc: 200-2800 vòng/phút</p><p>- Công suất: 45W</p><p>- Trọng lương:4kg</p><p>- Kích thước: 150x175x150</p><p>- Điện sử dụng 220V/50Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE | 2021-05-22 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE | 2021-05-22
4099 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy phân tích protein | Hy-pro 54 | Hycel Handelsgesellschaft G.m.b.H | Áo | Hycel Handelsgesellschaft m.b.H | Áo | ["2021"] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | Áo | Nhóm 3 |  |  | 130000000 | t | Bộ | true | 2021-06-08 | 2022-06-08 | <p><strong>Máy phân tích protein </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: Hy-pro 54</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Hycel</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất: Áo</p> | <p><strong><em><u>Cấu hình tiêu chuẩn:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 Cái </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hóa chất D-Dimer: 01 Hộp</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xét nghiệm CRP trong máu toàn phần</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi thử nghiệm: 0,8-300 mg / L</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ cần 2-20 ul máu tĩnh mạch hoặc mao mạch</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có kết quả trong vòng 2 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xét nghiệm HbA1C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp trực tiếp nâng cao latex một bước, không cần xác định tổng lượng hemoglobin</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết quả theo NGSP hoặc IFCC</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi khảo nghiệm: 3-15%</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2021-06-08 | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật TPCOM | 2021-06-08
4100 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | MÁY HẤP TIỆT TRÙNG 75 LÍT TỰ ĐỘNG | Azteca AC-450 | Celitron Medical Technologies Kft | Hungary | Celitron Medical Technologies Kft | Hungary | ["2021"] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên |  | Nhóm 3 |  |  | 620000000 | t | Cái | true | 2021-06-21 | 2021-07-20 | <p><strong>HỆ THỐNG HẤP TIỆT TRÙNG 75 Lít 1 Cửa</strong></p><p>Model: Azteca AC-450</p><p>Hãng sản xuất: CELITRON</p><p>Nước sản xuất: HUNGARY</p><p>Tiêu chuẩn: CE, 13485.</p><p><br></p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Buồng hấp hình tròn, thể tích buồng hấp 75 lít</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế tập trung – 75 lít phù hợp với 1 STU.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng sử dụng – hoạt động chạm tay.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chu kỳ hấp nhanh, kinh tế - các chu kỳ có thời gian từ 21 phút và có hệ thống tiệt kiệm nước và năng lượng hiệu quả.</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giải pháp tốt nhất – cho bệnh viện, trung tâm y tế, và là giải pháp thứ 2 trong tình trạng khẩn cấp.</p><p><br></p> | [8 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2021-06-21 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2021-06-21
4101 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Kit phát hiện đột biến trên exon 2 (Codon 12, 13), Exon 3 (codon 59,61), và exon 4 (Codon 117, 146) của gen KRAS | Easy® KRAS -RT001 | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Italy | Nhóm 3 |  |  | 70000000 | t | Hộp | true | 2021-03-29 | 2021-12-31 | <p>Kit phát hiện đột biến trên exon 2 (Codon 12, 13), Exon 3 (codon 59,61), và exon 4 (Codon 117, 146) của gen KRAS</p> | <p>+ Kit phát hiện đột biến trên exon 2 (Codon 12, 13), Exon 3 (codon 59,61), và exon 4 (Codon 117, 146) của gen KRAS và gen nội kiểm&nbsp;(endogenous control gene) trong mỗi ống phản ứng.</p> |  | <p>+ Kit phát hiện đột biến trên exon 2 (Codon 12, 13), Exon 3 (codon 59,61), và exon 4 (Codon 117, 146) của gen KRAS và gen nội kiểm</p><p>+ Tự động phân tích và báo cáo kết quả với phần mềm Easy PGX Software.</p><p>+ Độ nhạy: LOD 0.5%</p><p>+ Loại mẫu: Mô tươi, FFPE, plasma</p><p>+ Cung cấp bao gồm: Hoá chất tách chiết mô + Hoá chất Real-time PCR </p><p>+ Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE-IVD.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29
4102 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Giường sưởi ấm dành cho trẻ sơ sinh | NWC 100 | Phoenix Medical Systems PVT LTD | Ấn Độ | Phoenix Medical Systems PVT LTD | Ấn Độ | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Quốc Tế Việt Nam Ấn Độ |  | Nhóm 6 |  |  | 349000000 | f | Hệ thống | false | 2021-05-21 | 2022-05-20 | <p><strong>DỄ DÀNG TIẾP CẬP</strong></p><p><strong>CHỨC NĂNG TÙY CHỈNH</strong></p><p>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống Phoenix NWC 100 được thiết kế theo các thông số kỹ thuật quốc tế trong chăm sóc sơ sinh và là điều cần thiết trong các kiểu mẫu bệnh viện hiện đại ngày nay.</p><p>- Cấu trúc được thiết kế khoa học của NWC100 cung cấp khả năng tiếp cận chăm sóc dễ dàng toàn diện.</p><p>- Thân máy bằng nhựa không có kẽ hở với các cạnh được bo tròn và các đường viền mịn giúp an toàn và rất dễ lau chùi, bảo quản.</p> | <p><strong>1. Bảng điều khiển - SL 01</strong></p><p>- Thiết kế trực quan và dễ sử dụng</p><p>- Màn hình lớn, rõ nét</p><p>- Các phím được định vị để tạo sự thuận tiện tối đa</p><p><strong>2. Bộ tạo nhiệt - SL 01</strong></p><p>- An toàn, tránh lan tỏa tia nhiệt</p><p>- Có khả năng xoay trong khi chụp X – Quang.</p><p><strong>3. Giường trẻ em hình bầu dục - SL 01</strong></p><p>- Giường đơn, không có kẽ hở, dễ vệ sinh.</p><p>- Hình bầu dục của cho phép truy cập toàn diện dễ dàng</p><p><strong>4. Đầu thăm dò - SL 01</strong></p><p>- Có thể hoán đổi cho nhau, không cần hiệu chuẩn trường</p><p>- Cảm biến nhiệt điện trở</p><p><strong>5. Hệ thống báo động - SL 01</strong></p><p>- Cảnh báo âm thanh và hình ảnh rõ ràng</p><p>- Thiết bị điện tử riêng biệt để theo dõi sự cố hệ thống và sự cố bộ tạo nhiệt</p><p><strong>6. Bánh xe - SL 04</strong></p><p>- Khả năng di chuyển dễ dàng trên bốn bánh xe xoay vận hành trơn tru</p><p>- Phanh tích hợp và trọng tâm thấp đảm bảo độ ổn định tối ưu.</p><p>- Bánh xe chống tĩnh điện có thể được cung cấp tùy ý.</p><p><strong>7. Cột IV - SL 01</strong></p><p>- Có thể được gắn nhiều máy bơm truyền dịch và sử dụng đồng thời.</p><p>- Một khay dụng cụ gắn cạnh bên.</p><p><strong>8. Đèn LED quan sát - SL 01</strong></p> |  | <p><strong>KÍCH THƯỚC VẬT LÝ</strong></p><p>- Dài:&nbsp;1200mm</p><p>- Rộng:&nbsp;&nbsp;760mm</p><p>- Độ cao: 1950mm</p><p>- Giường sơ sinh hình oval dễ tiếp cận</p><p>- Kích thước giường sơ sinh:&nbsp;720mm (dài) - 620 mm (rộng)</p><p>- Khả năng nghiêng của giường:&nbsp;± 12 độ (theo chiều mong muốn)</p><p>- Khả năng xoay của giường:&nbsp;± 60 độ</p><p>- Khay chứa phim X Quang&nbsp;cho phép chụp X - Quang tại giường</p><p>- Bộ phận sưởi linh hoạt:&nbsp;Có thể xoay trong khi chụp X - Quang mà không làm ảnh hưởng tới bệnh nhân</p><p><br></p><p><strong>CHỨC NĂNG TÙY CHỌN (Thêm phí):</strong></p><p>-Điều chỉnh chiều cao bằng động cơ</p><p>-Cột IV gắn xi lanh (cột thứ 2)</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Quốc Tế Việt Nam Ấn Độ | 2021-05-21 | Công ty TNHH Quốc Tế Việt Nam Ấn Độ | 2021-05-22
4103 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim không đồng bộ | MÁY SỐC TIM TỰ ĐỘNG | AED 3 | Zoll Medical Corporation | Mỹ | Zoll Medical Corporation | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 230000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>MÁY SỐC TIM NGOÀI TỰ ĐỘNG (AED 3) </strong></p><ul><li>Mã Hàng: AED 3&nbsp;</li><li>Hãng sản xuất: ZOLL&nbsp;</li><li>Nước sản xuất: Mỹ&nbsp;</li><li>Năm sản xuất: 2019 trở về sau, mới 100%&nbsp;&nbsp;</li><li>Đạt các tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA</li></ul><p><br></p><p><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY:</strong></p><p>&nbsp;</p><ul><li>Dạng sóng: RBW (Rectilinear Biphasic™)</li><li>Tùy chọn 2 cấu hình: Semiautomatic and Fully Automatic</li><li>Lựa chọn năng lượng: Mặc định 120 J, 150 J, 200 J đối với người lớn, và 50 J, 75 J, 85 J đối với trẻ em. Có thể thay đổi trong phần cái đặt.</li><li>An toàn bênh nhân: tất cả các kết nối với bệnh nhân đều được cách điện.</li><li>Thời gian sạc: ít hơn 10s với pin mới</li><li>Điện cực sử dụng:&nbsp;ZOLL CPR Uni-padz</li><li>Chế độ tự kiểm tra: cài đặt cấu hình tự kiểm tra 1 hoặc 7 ngày. Mặc định là 7 ngày. Kiểm tra với mức năng lượng 200J mỗi tháng.</li><li>Tự động tự kiểm tra: dung lượng pin, kết nối điện cực, tín hiệu điện tâm đồ, vòng mạch sạc hoặc phóng điện, bộ vi xử lý phần cứng và chương trình phần mềm, sơ đồ CPR, cảm biến CPR-D và sơ đồ mạch âm thanh</li></ul><p><strong>MÁY AED 3</strong></p><ul><li>&nbsp;Kích thước: (H x W x D): 12.7 cm x 23.6 cm x 24.7 cm</li><li>Trọng lượng: 2.5kg</li><li>Năng lượng: Pin</li><li>Mạng không dây : 802.11 a/b/g/n</li><li>Giao thức bảo vệ: WPA 1,&nbsp;WPA 2, WPA Personal, WPA Enterprise</li><li>Cổng giao tiếp : USB 2.0</li></ul> | <p>- Máy chính AED 3</p><p>- Bộ dụng cụ ( kéo, bông cồn, băng gạc..) (AED Rescue Kit)&nbsp;</p><p>- ZOLL AED 3 Battery Pack&nbsp;</p><p>- Miếng dán điện cực cho người lớn và trẻ em (CPR Uni-padz)&nbsp;</p><p>- Túi đựng máy&nbsp;</p><p>- Tủ đựng máy treo tường có còi báo động (Wall cabinet with alarm )</p><p>- ZOLL AED Plus® Trainer 2</p><p>- AED Simulator</p><p>- AED Demo Kit&nbsp;&nbsp;</p><p>- TRAINING Electrode Stat Padz II</p><p>- Replacement Adhesive gels for CPR-D·padz Training Electrode: 5 cặp/ hộp.</p> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-07-05
4104 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy siêu âm trị liệu | Máy điện xung và điện phân 2 kênh trị liệu | STIMUTUR 701 | TUR Therapietechnik GmbH | Đức | TUR Therapietechnik GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà |  | Nhóm 3 |  |  | 260000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-14 | 2021-12-14 | <p>I. Thông tin chung</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 trở về sau</p><p>Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001 : 2008, ISO 13485 :2003, CE 0482</p><p>Đạt tiêu chuẩn : EN ISO 13485 : 2012 + AC : 2012</p> | <p>-&nbsp;01 Máy chính&nbsp;</p><p>-&nbsp;04 Điện cực điện xung 6 x 8 cm</p><p>-&nbsp;04 Vỏ đựng điện cực 6 x 8 cm</p><p>-&nbsp;02 Đai thắt điện cực </p><p>-&nbsp;01 Dây nguồn cung cấp </p><p>-&nbsp;01 Tài liệu HDSD Anh – Việt</p> |  | <p>-&nbsp;Điện sử dụng&nbsp;: 96 - 264VAC ,50/60 Hz</p><p>-&nbsp;Điện tiêu thụ&nbsp;:&nbsp;95 VA</p><p>-&nbsp;Hệ điều hành : Window</p><p>-&nbsp;Điều khiển bằng : Cảm ứng chạm</p><p>-&nbsp;Màn hình thông báo : Màu cảm ứng 10.4’’</p><p>-&nbsp;Cập nhập phần mềm ,truy cập từ xa thông qua USD , Team Viewer</p><p>-&nbsp;Ngôn ngữ vận hành : Tiếng đức, tiếng anh, tiếng việt </p><p>-&nbsp;lưu trữ dữ liệu bệnh nhân : 1.000.000 chương trình (lượt)</p><p>-&nbsp;Tạo chương trình điều trị (chương trình yêu thích): 1.000 chương trình</p><p>-&nbsp;Thư viện bệnh lý, phác đồ điều trị : 80 mục</p><p>-&nbsp;Số kênh ra làm việc&nbsp;:&nbsp;02 kênh </p><p>-&nbsp;Thời gian điều trị&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1 - 60 phút&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;Cảnh báothông báo khi kết thúc </p><p>-&nbsp;Cảnh báo lỗi </p><p>-&nbsp;Ngắt dòng ra khi mất kết nối</p><p>-&nbsp;Hiển thị quá trình điều trị</p><p>-&nbsp;Đèn led cảnh báo tiếp xúc đầu dò</p><p>-&nbsp;Hiển thị gia trị dòng đầu ra</p><p>-&nbsp;Chương trình điều trị : Chương trình điều trị bằng dòng điện kích thích,dòng điện phân.</p><p>-&nbsp;Công suất phát kích thích điện : 50mA / 500 ohms </p><p>-&nbsp;Dạng sóng : 25 dạng sóng</p><p>-&nbsp;Hệ thống kiểm soát tự động : Ngăn cách biệt giữa các kênh ra</p><p>-&nbsp;Bảo vệ chống dò dòng</p><p>-&nbsp;Bảo vệ chống đoản mạch</p><p><strong><em><u>Các dòng kích thích&nbsp;- 34 dòng điện xung cơ bản : </u></em></strong></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-14 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-14
4105 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi cột sống | Hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh SmartVue® CMOS 4K | PV480/PV482/PV628/PG150/TK 4K | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 4000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI THẦN KINH 4K </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Nhật, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 2D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV628</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">Máy bơm khí CO2 50 lít/phút tích hợp chức năng làm ấm khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PG150</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi- sản xuất tại VIỆT NAM tặng kèm theo hệ thống&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI THẦN KINH</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4106 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống PTNS Duo Full HD | 16-2009 | Ackermann Instrumente GmbH | Đức | Ackermann Instrumente GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-08 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống PTNS Duo Full HD:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động cân bằng trắng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu ra video: 1HDMI, 1HD-SDI/3G-SDI, 1USB 3.0 micro B</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn trập điện tử</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng đèn LED hiệu suất chiếu sáng tương đương với bóng đèn Xenon 180W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh cường độ sáng thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng chóng chói mắt với khả năng phát hiện dây dẫn sáng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống bảo vệ nhiệt tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ bóng đèn 50000 giờ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu 5000 độ K</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điểu chỉnh được độ sáng, màu sắc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh hiển thị trên màn hình</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng “Save” để ghi nhớ các cài đặt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng “Reset” để khôi phục lại các cài đặt ban đầu</p> | <p>Hệ thống bao gồm:</p><ol><li><strong style="color: black;">Hệ thống camera tích hợp nguồn sáng</strong></li><li>Dây dẫn&nbsp;sáng</li><li>Màn hình hiển&nbsp;thị 27'</li><li>Máy bơm CO2</li><li>Dao mổ điện cao tần</li><li>Máy tưới hút dịch</li><li>Xe đẩy</li><li>Bộ dụng cụ đi kèm</li></ol> |  | <p><strong>Tính năng kỹ thuật của bộ xử lý tích hợp nguồn sáng:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự động cân bằng trắng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu ra video: 1HDMI, 1HD-SDI/3G-SDI, 1USB 3.0 micro </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn trập điện tử</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng đèn LED hiệu suất chiếu sáng tương đương với bóng đèn Xenon 180W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh cường độ sáng thủ công</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng chóng chói mắt với khả năng phát hiện dây dẫn sáng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống bảo vệ nhiệt tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ bóng đèn 50000 giờ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu 5000 độ K</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điểu chỉnh được độ sáng, màu sắc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh hiển thị trên màn hình</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng “Save” để ghi nhớ các cài đặt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng “Reset” để khôi phục lại các cài đặt ban đầu </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phóng đại kỹ thuật số lên đến 2.5 lần</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp bộ ghi dữ liệu full HD (USB)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng với giao diện trực quan</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có tới 17 ngôn ngữ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 260 x 100 x 215 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng 1.9 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 100-240 VAC/ 50-60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: 85-95 VA</p><p><strong>Tính năng kỹ thuật của đầu camera:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến ảnh Full HD sử dụng chip CMOS, kích thước chip 1/2 inch</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu camera có 3 phím chức năng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải: 1920 x 1080 pixels</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | 2021-06-08
4107 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy đóng gói, niêm phong túi | Máy đóng gói, niêm phong túi | Máy ép lăn | SS101 | Pms Tibbi Cihazlar Teknolojsi San. Ve Tic. A.Ş. | Thổ Nhĩ Kỳ | Pms Tibbi Cihazlar Teknolojsi San. Ve Tic. A.Ş. | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2020"] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Triệu Khang | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 145000000 | t | Cái | false | 2021-05-31 | 2021-11-29 | <ul><li>Hãng sản xuất: PMS Tip Teknolojileri San. veTic. A.S&nbsp;</li><li>Nước sản xuất: Thổ Nhĩ Kỳ</li><li>Model: SS101</li><li>Máy mới 100% đồng bộ</li><li>Năm sản xuất: 2020 trở về sau</li></ul><p><strong>Tiêu chuẩn máy bao gồm:&nbsp;</strong></p><ul><li>Chứng nhận xuất xứ (CO)</li><li>Chứng nhận chất lượng (CQ)</li><li>Tờ khai hải quan</li><li>Giấy chứng nhận năm sản xuất</li><li>Hàng hóa đạt tiêu chuẩn&nbsp;</li></ul><p>ISO 9001, hoặc ISO 13485</p><ul><li>Giấy chứng nhận CFS</li></ul><p>(hoặc FDA hoặc CE)</p> | <ul><li>Máy chính : 01 cái.</li><li>Dây nguồn: 01 cái</li><li>Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng, cataloge Tiếng Việt: 01 bộ.&nbsp;</li><li>Băng chuyền: 01 cái</li></ul><p><br></p> |  | <p><strong>*Máy chính :</strong></p><p>1. Bộ điều khiển nhiệt độ: vi xử lý:</p><p>- Màn hình chính LCD thể hiện thông tin và các thông số cài đặt.</p><p>- Bàn phím ấn chìm, chống thấm nước, dễ lau chùi và vệ sinh.</p><p>2. Nhiệt độ hàn ép: từ 50:2500C, dao động&nbsp;nhiệt độ tối đa ± 1oC&nbsp;&nbsp;</p><p>3. Tốc độ hàn túi:&nbsp;10 m/phút</p><p>4. Khoảng cách từ mép tới chỗ hàn điều chỉnh từ: 5 tới 30 mm&nbsp;&nbsp;</p><p>5. Có điều chỉnh lực ép: 100N</p><p>6. Loại ép: Nhiều đường ép.</p><p>7. Bề rộng đường ép: 14mm</p><p>8. Khoảng cách từ mép hàn tới dụng cụ : &gt;30mm</p><p>9. Điều chỉnh được: nhiệt độ ép và lực ép</p><p>10. Có chức năng: ép tự động</p><p>11. Nguồn điện: 100 – 230VAC hoặc 230V, 50/60Hz,(5%)</p><p>12. Trọng lượng: 11.5 kg</p><p>13. Kích thước (DxRxC):&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>425 x225x155 mm</p><p>BĂNG CHUYỀN CHO MÁY ÉP LĂN SS101:</p><p>- Hãng sản xuất: Triệu Khang&nbsp;</p><p>- Nước sản xuất: Việt Nam</p><p>- Model: TK101</p><p>- Máy mới 100% đồng bộ</p><p>- Năm sản xuất: 2021</p><p>- Kích thước (DxRxC):</p><p> 260x530x66mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG | 2021-05-31
4108 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy huyết học 20 thông số Mythic 18 | Mythic 18 | BIT Analytical Instruments GmbH | Đức | Orphee S.A. | Thụy Sĩ | ["2020"] | Công ty tnhh Thiết bị Công nghệ HKT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 280000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-30 | 2021-11-30 | <p>Model: Mythic18</p><p>Hãng sản xuất: Orphee / Thụy Sỹ ( mới 100%)</p><p>Nước sản xuất: Đức</p><p>Bao gồm: </p><p>Máy và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>Hóa chất đi kèm: 01 bộ</p><p><strong>Thời gian bảo hành: 12 tháng</strong></p> | <p>Model: Mythic18</p><p>Hãng sản xuất: Orphee / Thụy Sỹ ( mới 100%)</p><p>Nước sản xuất: Đức</p><p>Bao gồm: </p><p>Máy và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>Hóa chất đi kèm: 01 bộ</p><p><strong>Thời gian bảo hành: 12 tháng</strong></p> |  | <p>Model: Mythic18</p><p>Hãng sản xuất: Orphee / Thụy Sỹ ( mới 100%)</p><p>Nước sản xuất: Đức</p><p>Bao gồm: </p><p>Máy và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>Hóa chất đi kèm: 01 bộ</p><p><strong>Thời gian bảo hành: 12 tháng</strong></p> | [5 empty] | Công ty tnhh Thiết bị Công nghệ HKT | 2020-11-30 | Công ty tnhh Thiết bị Công nghệ HKT | 2020-11-30
4109 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay mổ (Bồn rửa tay tiệt trùng 2 vòi tự động) | SK 90.02 | Inspital Medikal Teknoloji A.Ş. | Thổ Nhĩ Kỳ | Inspital Medikal Teknoloji A.Ş. | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 250000000 | t | Bộ | true | 2021-03-17 | 2021-07-16 | <p>&nbsp;Tên: Bồn rửa tay mổ (Bồn rửa tay tiệt trùng 2 vòi tự động)</p><p>&nbsp;Model: SK 90.02</p><p>&nbsp;Hãng sản xuất: Inspital Medikal Teknoloji A.Ş.</p><p>&nbsp;Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ</p> | <p>-Bồn rửa chính: 01 Cái </p><p>-Vòi nước: 02 Cái </p><p>-Bộ khung gắn bằng thép không gỉ: 01 cái</p><p>-Cảm biến hồng ngoại tích hợp vào bồn rửa: 02 cái</p><p>-Valve điện tử trong hộp điều khiển: 02 cái</p><p>-Vòi kết nối nước bằng vật liệu HDPE (chống chlorine): 02 cái</p><p>-Bộ tiền lọc và lõi lọc: 01 cái</p><p>-Bộ xử lý nước bằng tia cực tím: 01 cái</p><p>-Bộ lọc vi khuẩn: 02 cái</p><p>-Bộ trộn nhiệt: 01 cái</p><p>-Bộ cung cấp xà phòng bằng điện tử: 01 cái</p><p>-Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 cái</p> |  | <p>-Có thể theo dõi nhiệt độ của nước và hẹn giờ trên màn hình LCD</p><p>-Bề mặt bồn rửa bằng acrykic kháng khuẩn được thiết kế để sử dụng trong phẫu thuật nhằm làm sạch tay trước khi vào bên trong </p><p>-Màn hình hiển thị quang học, hiển thị nhiệt độ của nước và lượng nước thay đổi mỗi vòi </p><p>-Thiết kế đặc biệt với vật liệu kháng khuẩn nhằm đáp ứng yêu cầu vệ sinh quốc tế </p><p>-Van khuấy trộn nhiệt cho nước lạnh và nước nóng </p><p>-Cảm biến quang và tùy chọn lưu lượng nước đều được điều khiển bằng tay </p><p>-&nbsp;Chất liệu thép không gỉ </p><p>-Kích thước: (Dài x Rộng x Cao): 700x1500x660mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-03-17 | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-07-05
4110 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Búa dùng trong phẫu thuật | FL036R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 6925890 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Búa dùng trong phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4111 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Búa dùng trong phẫu thuật | FL068R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 16781079 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Búa Heath, tay cầm chất liệu Peek</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4112 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động hoàn toàn μTASWako i30 | μTASWako i30 | Fujifilm Techno Products Co. Ltd. | Nhật Bản | FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation | Nhật Bản | ["2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"] | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 4250000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-29 | 2020-12-31 | <p>Máy xét nghiệm miễn dịch tự động hoàn toàn μTASWako i30</p><p>Model: μTASWako i30</p><p>Xuất xứ: Nhật Bản</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | 2020-10-29 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM | 2020-12-02
4113 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV815R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 22653900 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Khung banh bụng, hình 2, hình tròn, có thể tháo rời, kích thước 328 x 270 mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tự giữ Weitlaner, 3x4 răng tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
4114 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy đóng gói, niêm phong túi | Máy đóng gói, niêm phong túi | Máy ép và in túi tiệt trùng tự động | SS201 | Pms Tibbi Cihazlar Teknolojsi San. Ve Tic. A.Ş. | Thổ Nhĩ Kỳ | Pms Tibbi Cihazlar Teknolojsi San. Ve Tic. A.Ş. | Thổ Nhĩ Kỳ | ["2020","2021"] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Triệu Khang | Thổ Nhĩ Kỳ | Nhóm 6 |  |  | 195000000 | t | Cái | false | 2021-05-29 | 2022-12-21 | <p><br></p><ul><li>Hãng sản xuất:&nbsp;<strong>PMS Tip Teknolojileri San. ve.Tic.A.S</strong></li><li><strong>Nước sản xuất:&nbsp;Thổ Nhĩ Kỳ</strong></li><li><strong>Model:&nbsp;PM101</strong></li><li><strong>Máy mới 100% đồng bộ</strong></li></ul><p><strong>Tiêu chuẩn máy bao gồm:&nbsp;</strong></p><ul><li>Chứng nhận xuất xứ (CO)</li><li>Chứng nhận chất lượng (CQ)</li><li>Tờ khai hải quan</li><li>Giấy chứng nhận năm sản xuất</li><li>Hàng hóa đạt tiêu chuẩn&nbsp;</li></ul><p> ISO 9001, hoặc ISO 13485</p><ul><li>Giấy chứng nhận CFS</li><li> (hoặc FDA hoặc CE)</li></ul> | <p>-Máy chính : 01 cái.</p><p>-Dây nguồn: 01 cái</p><p>-Băng chuyền: 01 cái</p><p>-Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng, cataloge Tiếng Việt; tài liệu sửa chữa bảo trì tiếng Việt: 01 bộ.</p> |  | <p><strong>* Máy chính :</strong></p><p>1.Bộ điều khiển nhiệt độ: vi xử lý</p><ul><li>Màn hình chính LCD thể hiện thông tin và các thông số cài đặt.</li><li>Bàn phím ấn chìm, chống thấm nước, dễ lau chùi và vệ sinh.</li></ul><p>2.Nhiệt độ hàn ép: từ 50:2500C, dao động&nbsp;nhiệt độ tối đa ± 1oC&nbsp;</p><p>3.Tốc độ hàn túi:&nbsp;10 m/phút</p><p>4.Khoảng cách từ mép tới chỗ hàn điều chỉnh từ: 5 tới 30 mm&nbsp;</p><p>5.Có điều chỉnh lực ép: 100N</p><p>6.Loại ép: Nhiều đường ép.</p><p>7.Bề rộng đường ép: 14mm</p><p>8.Khoảng cách từ mép hàn tới dụng cụ : &gt;30mm</p><p>9.Chức năng in tích hợp nhiều thông số trên một dòng.</p><p>10.Điều chỉnh được: nhiệt độ ép và lực ép</p><p>11.Có chức năng: ép và in tự động</p><p>12.Nguồn điện: 100 – 230VAC hoặc 230V, 50/60Hz,(±5%)</p><p>13.Trọng lượng: 17.5 kg</p><p>14.Kích thước(DxRxC): 585x260x210 mm</p><p><strong>*Băng chuyền: </strong></p><ul><li>Sản xuất: Triệu Khang<strong> </strong></li><li>Model: TK201</li><li>Mới 100% đồng bộ</li><li>Năm sản xuất: 2021</li><li>Kích thước (DxRxC): 260x530x105mm</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG | 2021-05-29 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG | 2021-05-31
4115 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ thao tác PCR | Tủ Thao Tác PCR | HUYAir PCR-700 | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Labone | Việt Nam | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Labone | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 112000000 | t | Cái | true | 2021-05-15 | 2021-12-31 | <p>Sản xuất theo các tiêu chuẩn sau:</p><p>-Tiêu chuẩn sản xuất : IEST-RP_Mỹ; ISO 14644</p><p>-Chất lượng không khí đạt: ISO 5</p><p>-Bảo hành : 3 năm.</p> | <p>Đặc tính sản phẩm:</p><p>- Tủ thao tác HUYAir PCR là loại tủ chuyên dụng để dùng&nbsp;cho quá trình thao tác và phân tích DNA và RNA.</p><p>- Trong quá trình nhân gen, tạo bản sao tủ thao tác PCR&nbsp;đặc biệt cần thiết chống lại các ảnh hưởng gây nhiễm bẩn từ môi trường trong quá trình xảy ra phản ứng.</p><p>- Thiết kế khoa học, dòng khí chảy xuống theo chiều thẳng đứng, không cuộn, bảo vệ cao cấp cho mẫu chống sự nhiễm bẩn.</p><p>- Màng tiền lọc để loại bỏ các hạt có kích thước lớn trước khi đi vào màng lọc chính để tăng tuổi thọ màng lọc chính.</p><p>- Màng lọc chính HEPA H14 của CAMFIL – Thụy Điển cung cấp hiệu suất 99,999% đối với các hạt kích thước 0,3 micron</p><p>- Các bộ lọc HEPA&nbsp;dễ dàng để thay thế với các công cụ phổ biến.</p><p>- Quạt gió sử dụng thương hiệu quạt ly tâm nổi tiếng ebmpapst tiết kiệm năng lượng, tiếng ồn và độ rung thấp, tuổi thọ cao.&nbsp;</p><p>- Độ ồn &lt; 56 dBA&nbsp;</p><p>- Bộ điều khiển vi xử lý cảm ứng đa đểm thân thiện dễ sử dụng và đảm bảo độ an toàn cho người sử dụng</p><p>- Hệ thống điều khiển bằng vi xử lý cảm ứng đa điểm&nbsp;thân thiện điều chỉnh quạt để duy trì tốc độ khí xuống 0.30 m/s – 0.35m/s</p><p>- Mỗi tủ được tích hợp đèn UV để khử nhiễm trong quá trình phản ứng.&nbsp;</p><p>- Cài đặt thời gian UV , đồng hồ đếm giờ hiển thị thời gian sử dụng đèn UV</p><p>- Kết cấu tủ:&nbsp;&nbsp;</p><p>Vỏ tủ bằng thép kẽm sơn tĩnh điện dày 1.2 mm</p><p>Bề mặt làm việc bằng thép không gỉ SUS304 dày 1.5mm.&nbsp;</p><p>- Đèn huỳnh quang chiếu sáng khoang thao tác&nbsp;</p><p>- Cửa dạng gấp mở lên xuống làm bằng mica trong suốt dày 5 mm, hấp thụ tia UV. Cửa có thể đóng hoàn toàn giữ buồng làm việc vệ sinh và tránh tia UV chiếu ra ngoài.</p><p><br></p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị đạt các tiêu chuẩn sau:</span></p><p><span style="color: black;">+ Chất lượng không khí: ISO 14644.1 Class 4, IEST-G-CC1001, USA và tiêu chuẩn IEST-G-CC1002, USA</span></p><p><span style="color: black;">+ Màng lọc: tiêu chuẩn chung châu Âu EN-1822 (H13),&nbsp;tiêu chuẩn thế giới IEST-RP-CC001.3, IEST-RP-CC007.1, IEST-RP-CC034.1</span></p> | <p><em style="color: black;"><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ khí xuống (downflow): trung bình 0.30 m/s – 0.35m/s</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ ánh sáng: &gt;700 Lux</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn: &lt;56 dBA</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước ngoài (RxSxC): 680 x 757 x 1200 mm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước trong (RxSxC): 550 x 640 x 650 mm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 230V/50 Hz</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE | 2021-05-15 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE | 2021-05-23
4116 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Hộp van khu vực 5 loại khí | 600-8122 | Heyer Aerotech | Đức | Heyer Aerotech | Đức | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | Đức | Nhóm null |  |  | 45700000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2023-12-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="334"> <tbody> <tr height="22"> <td height="22" width="334">Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ</td> </tr> </tbody> </table> | <p>Door with emergency opening device for fast access in emergencies<br /> Pressure recording by means of sensors&nbsp;<br /> Each valve set is equipped with a ball valve, physical separation,<br /> emergency supply port and manometer<br /> The types of gas and their order are freely selectable</p> <p>&nbsp;</p> |  | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 400px;" width="669"> <tbody> <tr> <td style="width:168px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">5-fold</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:168px;"> <p><span style="font-size:14px;">Article no.</span></p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">600-8122</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:168px;"> <p><span style="font-size:14px;">Dimension H x W x D</span></p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">305 x 495&nbsp;x 100 mm&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:168px;"> <p><span style="font-size:14px;">Door dimension H x W</span></p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">338 x 527&nbsp;mm</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:168px;"> <p><span style="font-size:14px;">Weight</span></p> </td> <td style="width:151px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">15&nbsp;kg</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17
4117 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ đục xương | FL120R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2059220 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Đục xương, lưỡi vát 1 bên</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4118 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ đục xương | FL122R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2059220 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Đục xương, lưỡi vát 1 bên</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4119 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | e100 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 49350000 | t | Chiếc | false | 2021-01-11 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p>- 1 Chóa đèn + cánh tay đỡ</p><p>- 1 Cánh tay đỡ dọc di động</p><p>- 1 Đế kẹp</p><p>- 1 Giá treo tường</p><p>- 1 Đế gắn trần, khớp nối và nắp đậy</p><p>- 1 Cánh tay gắn trần</p><p>- 1 Nắp đậy và khung</p><p>- 1 Hộp ắc quy</p><p>- 1 Bộ nguồn</p><p>- 1 Sách hướng dẫn sử dụng</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-01-11 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4120 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính Motion SP 7PX | MOTION SP 7PX | Sivantos Pte Ltd. | Singapore | Signia GmBH | Đức |  | Công ty TNHH Dịch vụ Trợ Thính Quang Đức | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 64000000 | t | Bộ | true | 2021-03-06 | 2022-03-06 | <p>Máy trợ thính dành cho người lớn và trẻ em</p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Hộp đựng máy: 01 hộp</p> |  | <p><br></p><p>- Máy trợ thính kỹ thuật số.</p><p>- Số kênh : 48</p><p>- Số chương trình: 06</p><p>- Mức độ khuếch đại tối đa: 85db SPL; Công suất đầu ra tối đa 144db SPL</p><p>-Hiệu chỉnh bằng phần mềm theo thính lực đồ</p><p>-Công nghệ ngắt tiếng hú</p><p>-Công nghệ nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động</p><p>-Định hướng âm thanh</p><p>-Phù hợp với đối tượng có mức độ nghe kém từ nặng đến Sâu</p><p>-Kết nối phụ kiện: Mini Pocket, Easy Pocket, Easy Tek,&nbsp;App Touch Control</p><p>- Loại Pin sử dụng: Zin C air hoặc Pin sạc nickel-metal hydride, cỡ Pin 675, mã màu: Xanh</p><p>- Hiệu chỉnh âm lượng và thay đổi chương trình qua ứng dụng điện thoại</p> | <p>Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ</p><p>Bảo hành: 03 năm</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Dịch vụ Trợ Thính Quang Đức | 2021-03-06 | Công ty TNHH Dịch vụ Trợ Thính Quang Đức | 2021-03-08
4121 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy ly tâm | Máy ly tâm đa năng | Máy Ly Tâm Mini Hermle | Z130M | Hermle Labortechnik GmbH | Đức | Hermle Labortechnik GmbH | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE | Đức | Nhóm null |  |  | 29000000 | t | Cái | true | 2021-05-23 | 2021-12-31 | <p>Không giống như các máy ly tâm mini truyền thống, Z 130 M mới loại bỏ sự cần thiết để thay đổi rotor khi chuyển đổi giữa microtube và PCR strip. Rotor độc đáo COMBI-Rotor bao gồm tất cả những gì yêu cầu để chạy 12 microtube và 4 PCR strip cùng một lúc.</p><p><br></p><p>Với tốc độ cố định 5500 vòng/phút, máy ly tâm này hoàn hảo cho spin down nhanh.</p> | <p>– Sử dụng rotor kết hợp duy nhất cho tube và strip</p><p>– Công suất gấp 2 lần máy ly tâm mini truyền thống</p><p>– Chạy và dừng khi đóng hoặc mở nắp</p><p>– Thiết kế với mẫu mã nhỏ gọn, chắc chắn</p><p>– Thời gian tăng tốc và giảm tốc ngắn</p><p>– Độ ồn &lt; 52 dBA</p><p>– Sản xuất theo quy định an toàn quốc tế IEC 61010</p> |  | <p>– Tốc độ ly tâm tối đa: 5500 vòng/phút</p><p>– Lực ly tâm tối đa: 2000 xg</p><p>– Khả năng ly tâm tối đa: 12 x 1.5/2.0 ml; 32 x 0.2 ml ống PCR; 4 PCR trip (8 x 0.2 ml)</p><p>– Nguồn điện: 230 V, 50 – 60 Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE | 2021-05-23
4122 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS400 một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS400 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1600000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy nén khí tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp: 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
4123 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ đục xương | FL124R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2059220 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Đục xương, lưỡi vát 1 bên</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4124 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy ổn nhiệt | Block gia nhiệt | BH-1/DIG | Nickel-Electro Ltd | Anh | Nickel-Electro Ltd | Anh | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE |  | Nhóm 6 |  |  | 78000000 | t | Cái | true | 2021-05-22 | 2021-12-31 | <p>Máy sưởi Clifton® Block cung cấp một phương pháp làm nóng các khối nhôm phụ kiện an toàn, khô ráo và nhất quán với khả năng dẫn nhiệt tuyệt vời cho các ống sưởi.</p><p>- Được cung cấp với công cụ trích xuất khối.</p><p>- Có thể lắp hai khối bất kỳ vào giếng gia nhiệt cho các ống 0,2ml, 0,5ml, 1,5ml và 2,0ml.</p><p>- Bất kỳ một khối nào cũng có thể được lắp vào máy sưởi tốt cho các ống có đường kính 10mm, 12mm, 13mm, 16mm, 19mm, 25mm và các kích thước ống 50ml.</p> | <p>- Kích thước bên ngoài : 200W x 295d x 85h mm</p><p>- Hệ thống sưởi ấm tốt: 140W x 50d x 72h mm</p><p>- Kích thước đóng gói: 26X27X23cm</p><p>- Nhiệt độ môi trường + 5 ° C - 150 ° C</p><p>- Nhiệt độ cài đặt : Kỹ thuật số trong ± 0,1 ° C&nbsp;</p><p>- Độ nhạy: ±0.1°C @ 60°C</p><p>- Nhiệt độ báo động : +4°C&nbsp;</p><p>- Tính đồng nhất : ±0.1°C @ 60°C</p><p>- Công xuất : 250W</p><p>- Trọng Lượng : 4.0 kg</p> | <p>Có màn hình LED đậm về nhiệt độ đo được trong thời gian thực, tăng ± 0,1 ° C, sử dụng điều khiển nhiệt độ PID chính xác.&nbsp;Chỉ cài đặt nhiệt độ khối hoặc kết hợp nhiệt độ và thời gian.&nbsp;Biến cài đặt bộ hẹn giờ theo gia số 1 phút từ 00:01 [hh: mm] đến 99:59 [hh: mm] với thông báo “kết thúc” vào khoảng thời gian hoàn thành.&nbsp;Các cài đặt vẫn được giữ lại ngay cả sau khi tắt thiết bị.</p> | <p>- Kích thước bên ngoài : 200W x 295d x 85h mm</p><p>- Hệ thống sưởi ấm tốt: 140W x 50d x 72h mm</p><p>- Kích thước đóng gói: 26X27X23cm</p><p>- Nhiệt độ môi trường + 5 ° C - 150 ° C</p><p>- Nhiệt độ cài đặt : Kỹ thuật số trong ± 0,1 ° C&nbsp;</p><p>- Độ nhạy: ±0.1°C @ 60°C</p><p>- Nhiệt độ báo động : +4°C&nbsp;</p><p>- Tính đồng nhất : ±0.1°C @ 60°C</p><p>- Công xuất : 250W</p><p>- Trọng Lượng : 4.0 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE | 2021-05-22 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE | 2021-05-23
4125 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy hàn dây túi máu | T-Seal Mobile, T5460 | T5460 | Conroy Medical AB | Thụy Điển | Terumo BCT, Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-31 | 2022-05-31 | <p>Hệ thống tự động hàn ống dây PVC/EVA trong bộ túi máu hoặc bộ kit phân tách máu dùng một lần.</p><p>Hàn được các ống dây có kích thước khác nhau lên tới 6.2 mm OD nhờ hệ thống cảm biến tinh vi, có thể tự động điều chỉnh thời gian hàn.</p><p>Gồm: pin, tay cầm và sạc</p> | <p>Dùng để nối hHệ thống tự động hàn ống dây PVC/EVA trong bộ túi máu hoặc bộ kit phân tách máu dùng một lần.</p><p>Hàn được các ống dây có kích thước khác nhau lên tới 6.2 mm OD nhờ hệ thống cảm biến tinh vi, có thể tự động điều chỉnh thời gian hàn.</p><p>Gồm: pin, tay cầm và sạcai ống dây ống máu</p> |  | <p>Hệ thống tự động hàn ống dây PVC/EVA trong bộ túi máu hoặc bộ kit phân tách máu dùng một lần.</p><p>Hàn được các ống dây có kích thước khác nhau lên tới 6.2 mm OD nhờ hệ thống cảm biến tinh vi, có thể tự động điều chỉnh thời gian hàn.</p><p>Gồm: pin, tay cầm và sạc</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-05-31 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-05-31
4126 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ đục xương | FL438R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 3564647 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Đục lòng máng, cong gập hình khuỷu tay,&nbsp;lưỡi cong lòng máng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4127 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy ly tâm | Máy ly tâm lạnh đa năng | Máy Ly Tâm Lạnh | MIKRO 220R | Andreas Hettich GmbH & Co. KG | Đức | Andreas Hettich GmbH & Co. KG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE | Đức | Nhóm null |  |  | 295000000 | t | Bộ | true | 2021-05-23 | 2021-12-31 | <p>- Vỏ và nắp bằng kim loại</p><p>- Có cổng quan sát ở nắp</p><p>- Khóa nắp bằng điện</p><p>- Bảo vệ nắp rơi</p><p>- Mở khóa khẩn cấp</p><p>- Buồng li tâm bằng inox</p><p>- Tự nhận diện Rotor</p><p>- Động cơ không chổi than</p><p>- Hiển thị Lỗi</p><p>- Tắt khi phát hiện mất cân bằng</p><p>- Bảng điều khiển với các giá trị thực tế của các thông số</p><p>- Các cảnh báo âm thanh sau khi hoàn thành</p><p>- Tốc độ vòng quay/ Phút: 500 – 18,000 (RPM)</p><p>- Điều chỉnh theo gia số 10</p><p>- Máy li&nbsp;tâm microlitre&nbsp;nhỏ gọn hiệu suất cao</p><p>- Có&nbsp;7 loại rotor</p><p>- Tuân thủ IvD theo chỉ thị 98/79/EC</p><p>- Phím xung cho chế độ chạy chu kỳ ngắn</p><p>- Thao tác dễ dàng mới núm vặn điều chỉnh</p><p>- Lưu trữ 09 chương trình</p><p>- 09 giai đoạn gia tốc và giảm tốc riêng lẻ</p><p>- Model 220R làm lạnh từ -20°C- 40°C với chức năng làm lạnh trước</p> | <p>- Nguồn điện :&nbsp;200-240 V 1~ 50-60Hz</p><p>- Công suất&nbsp;: 859 VA</p><p>- Dung tích tối đa: 48x 1.5 / 2.0 ml. 6x50ml</p><p>- Thời gian chạy : 1 giây- 99 phút, chạy liên tục,chế độ chu kỳ ngắn ( Phím xung)</p><p>- Phát thải, miễn dịch: EN / IEC 61326-1, class B</p><p>- Nhiệt độ :&nbsp;-20°C đến + 40°C</p><p>- Tốc độ li tâm : 18000 (Vòng/ Phút)</p><p>- Lực li tâm : 31,514 (RCF)</p><p>- Kích thước&nbsp;phẩm (HxWxD): 313 x 330 x 650 mm</p><p>- Cân nặng: 42 kg</p> |  | <p>- Nguồn điện :&nbsp;200-240 V 1~ 50-60Hz</p><p>- Công suất&nbsp;: 859 VA</p><p>- Dung tích tối đa: 48x 1.5 / 2.0 ml. 6x50ml</p><p>- Thời gian chạy : 1 giây- 99 phút, chạy liên tục,chế độ chu kỳ ngắn ( Phím xung)</p><p>- Phát thải, miễn dịch: EN / IEC 61326-1, class B</p><p>- Nhiệt độ :&nbsp;-20°C đến + 40°C</p><p>- Tốc độ li tâm : 18000 (Vòng/ Phút)</p><p>- Lực li tâm : 31,514 (RCF)</p><p>- Kích thước&nbsp;phẩm (HxWxD): 313 x 330 x 650 mm</p><p>- Cân nặng: 42 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE | 2021-05-23
4128 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ vén não trong phẫu thuật sọ não | FF443R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 2368949 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Vén não Aachen, hai đầu, dễ uốn, dài 200mm, chiều rộng hai đầu 13mm, 14mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Móc vén cân Galea</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
4129 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi tổng quát ổ bụng SmartVue® CMOS 4K | PV480/PV482/PV628/PG150/ổ bụng 4K | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 4000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG TỔNG QUÁT 4K </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Nhật, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019 – 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 2D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV628</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">Máy bơm khí CO2 50 lít/phút tích hợp chức năng làm ấm khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PG150</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi- sản xuất tại VIỆT NAM tặng kèm theo hệ thống&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT Ổ BỤNG</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4130 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ đục xương | FL523R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 4367385 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Đục xương Stille, thẳng, lưỡi vát 2 bên, rất mảnh</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4131 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn soi đáy mắt | Bộ Đèn soi đáy mắt K180 | K180 | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty TNHH Legatek | Đức | Nhóm 3 |  |  | 13650000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-12-31 | <p>Bộ Đèn soi đáy mắt trực tiếp K180 200</p><p><br></p><ul><li>Sản xuất tại Đức</li><li>Hàng mới 100%, đóng gói theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất</li></ul> | <ul><li>01 đầu đèn soi đáy mắt K180 XHL</li><li>01 tay cầm Beta</li><li>01 bóng đèn XHL dự phòng</li><li>01 bao đựng</li></ul> | <ul><li>Pin sạc và bộ sạc USB</li><li>Pin sạc và bộ sạc để bàn</li></ul> | <ul><li>Ánh sáng XHL</li><li>Hệ thống quang học gắn trên khung nhôm, chống sốc</li><li>Chống bụi</li></ul> |  | Bóng đèn soi đáy mắt XHL |  |  |  | Công ty TNHH Legatek | 2021-07-11 | Công ty TNHH Legatek | 2021-07-11
4132 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính kết nối hai tai dành cho trẻ em công suất trung bình 48 kênh | MOTION P 7PX | Signia | Singapore | Sivantos | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 60000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho trẻ em, bệnh nhân tăng động, giảm chú ý, mất tập trung</p> | <p>Máy chính: 1 cái</p> <p>Hộp đựng máy: 1 cái</p> <p>&nbsp;</p> |  | <p>1. Chất lượng âm thanh.<br /> - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số Kênh 48; Công suất 75/138 dB<br /> - Hiệu chỉnh máy theo thính lực; Định hướng âm thanh(Pro); Giảm tiếng gió (Pro)<br /> - Giảm tiếng ồn nền (Pro); Ngắt tiếng rú (Feedback); Quản lý tiếng vọng(Pro)<br /> - Hỗ trợ nghe ở môi trường ồn(Pro); Âm thanh 3D (Pro)<br /> - Tự động định hướng âm thanh theo hướng nói chuyện; Lựa chọn ưu tiên giọng nói quan trọng<br /> - Hỗ trợ giao tiếp trong xe oto, môi trường giao thông; Hỗ trợ nghe nhạc HD; Chặn âm vọng<br /> 2. Kết nối.<br /> - Quản lý điện thoại bằng phần mềm trên điện thoại.<br /> - Phụ kiện không dây, Mic, Tivi Streamer, Phone Clip.<br /> - Lớp nano bảo vệ máy khỏi nước và bụi bẩn</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-02 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11
4133 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Giường sưởi kết hợp đèn chiếu vàng da | ADWM-17B | Công Ty TNHH Ánh Dương Medical Việt Nam | Việt Nam | Công Ty TNHH Ánh Dương Medical Việt Nam | Việt Nam | ["2020"] | Công Ty TNHH Ánh Dương Medical Việt Nam | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 90400000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2025-11-01 | <ul><li>Giường sưởi ấm kết hợp đèn điều trị vàng da hai mặt (phía trên và phía dưới)</li><li>Có chế độ sưởi ấm tự động và chế độ sưởi ấm thủ công</li><li>Bóng LED công suất cao được sản xuất bởi hãng Cree, tuổi thọ 50.000 giờ</li></ul> | [8 empty] | Công Ty TNHH Ánh Dương Medical Việt Nam | 2020-11-23 | Công Ty TNHH Ánh Dương Medical Việt Nam | 2021-05-23
4134 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Máy cân lắc túi máu | Máy cân lắc túi máu | Terumo Recording & Automatic Collector TRAC-II | Terumo BCT Inc. | Bỉ | Terumo Europe N.V. | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Bỉ | Nhóm 1 |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-21 | 2021-12-31 | <p>Dùng để cân lắc túi máu trong quá trình lấy máu</p> | <p>Dùng để cân lắc túi máu trong quá trình lấy máu</p> |  | <p>Dùng để cân lắc túi máu trong quá trình lấy máu</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2020-12-21 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-03-02
4135 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ phẫu thuật | FB120R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 3107992 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Dụng cụ phẫu tích Varady, cong, hai đầu, dài 180mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
4136 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ đục xương | FL525R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 4367385 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>&nbsp;Đục xương Stille, thẳng, lưỡi vát 2 bên, rất mảnh</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4137 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Giường sưởi kết hợp đèn chiếu vàng da | ADWM-17 | Công Ty TNHH Ánh Dương Medical Việt Nam | Việt Nam | Công Ty TNHH Ánh Dương Medical Việt Nam | Việt Nam | ["2020"] | Công Ty TNHH Ánh Dương Medical Việt Nam | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 74680000 | t | Chiếc | true | 2020-11-23 | 2025-11-23 | <ul><li>Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh tích hợp đèn điều trị vàng da một mặt phía trên</li><li>Có chế độ sưởi ấm tự động và chế độ sưởi ấm thủ công</li><li>Bóng LED công suất cao được sản xuất bởi hãng Cree, tuổi thọ 50.000 giờ</li></ul> | [8 empty] | Công Ty TNHH Ánh Dương Medical Việt Nam | 2020-11-23 | Công Ty TNHH Ánh Dương Medical Việt Nam | 2021-05-23
4138 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực SmartVue® CMOS 4K | PV480/PV482/PV628/PG150 | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 4000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC 4K</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Nhật, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 2D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV628</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">Máy bơm khí CO2 50 lít/phút tích hợp chức năng làm ấm khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PG150</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi CHÍNH HÃNG</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV800</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4139 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Ống hút và tưới rửa | FB154R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2036523 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Ống tưới rửa Schmid, dễ uốn, có khóa Luer, dài 150mm, đường kính 4mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
4140 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ đục xương | FL526R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 4367385 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>&nbsp;Đục xương Stille, thẳng, lưỡi vát 2 bên, rất mảnh</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4141 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ đục xương | FL553R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 4612169 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Đục xương Stille, cong, lưỡi vát 2 bên</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4142 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng hơi nước 185 lít | XG1.UCD-185S | Shinva Medical Instrument Co., Ltd | Trung Quốc | Shinva Medical Instrument Co., Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH Dương Phước Đông | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 650000000 | t | Chiếc | false | 2021-06-30 | 2021-12-31 | <p>Hấp tiệt trùng dụng cụ y tế</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Dương Phước Đông | 2021-06-30 | Công ty TNHH Dương Phước Đông | 2021-06-30
4143 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy ly tâm | Máy ly tâm đa năng | Máy ly tâm đa năng | Universal 320 | Andreas Hettich GmbH & Co. KG | Đức | Andreas Hettich GmbH & Co. KG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE | Đức | Nhóm null |  |  | 295000000 | t | Cái | true | 2021-05-23 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485</span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuân thủ IvD theo chỉ thị 98 / 79 / EC</span></p><p><span style="color: black;"> Tính năng chính: </span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vỏ và nắp máy bằng kim loại</span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trên nắp máy có ngõ quan sát</span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khóa nắp bằng động cơ điện</span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nắp máy được thiết kế chống rơi thả</span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể mở nắp trong trường hợp khẩn cấp</span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Buồng ly tâm được chế tạo từ thép không rỉ</span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có tính năng nhận diện rotor tự động</span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Động cơ không sử dụng chổi than</span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển hiển thị giá trị thực của tất cả các tham số và hiển thị lỗi</span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng vận hành với các phím và núm điều khiển</span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tự ngắt khi máy phát hiện mất cân bằng</span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có âm báo hoàn tất quá trình ly tâm</span></p> | <p><span style="color: black;">Tốc độ tối đa: 5000 vòng/phút</span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lực ly tâm tối đa: 3857</span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng ly tâm tối đa: 8 x 50ml</span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian tăng tốc: 20 giây</span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian giảm tốc: 19 giây</span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc ly tâm: 45o </span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn tối đa: 50 dB (A)</span></p><p><span style="color: black;"> </span></p><p><span style="color: black;"> </span></p> |  | <p><span style="color: black;">Tốc độ tối đa: 5000 vòng/phút</span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lực ly tâm tối đa: 3857</span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng ly tâm tối đa: 8 x 50ml</span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian tăng tốc: 20 giây</span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian giảm tốc: 19 giây</span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc ly tâm: 45o </span></p><p><span style="color: black;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn tối đa: 50 dB (A)</span></p><p><span style="color: black;"> </span></p><p><span style="color: black;"> </span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE | 2021-05-23
4144 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu thuật | MD568 | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 7330052 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>&nbsp;Kẹp Allis - ADAIR - 9x10 răng dài 160mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim vi phẫu Ryder Diadust, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, rất mảnh, dùng cho chỉ tới 5/0</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-31
4145 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực SmartVue® CMOS Full HD | PV480/PV482/PV638/PG150 | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 3000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC FULL HD</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Mỹ, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm Full HD</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS Full HD 27”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV638</p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">Máy bơm khí CO2 40 lít/phút tích hợp chức năng làm ấm khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PG080</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD - sản xuất tại VIỆT NAM tặng kèm theo hệ thống&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4146 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ đục xương | FL555R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 4612169 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Đục xương Stille, cong, lưỡi vát 2 bên</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4147 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn soi đáy mắt | Bộ Đèn soi đáy mắt Omega 500 | Omega 500 | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty TNHH Legatek | Đức | Nhóm 3 |  |  | 131500000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-12-31 | <p>Bộ Đèn soi đáy mắt gián tiếp Omega 500</p><p><br></p><ul><li>Sản xuất tại Đức</li><li>Hàng mới 100%, đóng gói theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất</li></ul> | <ul><li>01 đèn soi đáy mắt gián tiếp Omega 500 LED</li><li>01 đai đeo đầu HC 50L</li><li>01 pin sạc mPack Unplugged</li></ul> | <ul><li>Tập 50 biểu đồ</li><li>Gương giảng dạy</li><li>Thấu kính chống lóa 20D</li><li>Ấn động củng mạc</li><li>Hộp đựng</li><li>Camera DV1</li></ul> | <ul><li>Ánh sáng LED</li><li>Đai đeo trán vừa vặn, dễ chịu</li><li>Đồng bộ hóa hội tụ và thị sai, cho hình ảnh rõ nét, kể cả với đồng tử nhỏ tới 1mm</li></ul> |  | Pin sạc và bộ sạc |  |  |  | Công ty TNHH Legatek | 2021-07-11 | Công ty TNHH Legatek | 2021-07-11
4148 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính hiển vi phẫu thuật kết hợp bộ quan sát bán phần sau | HS Allegra 900 | Haag Streit Surgical GmbH | Đức | Haag Streit Surgical GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An |  | Nhóm 3 |  |  | 3143000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-10 | 2021-01-10 | <p>Kính hiển vi phẫu thuật kết hợp bộ quan sát bán phần sau</p> | <p>- 01 Thân kính chính</p> <p>- 01 Ống kính đôi cho PTV chính</p> <p>- 01 Nguồn sáng Halogen 150W có bóng dự phòng</p> <p>- 01 Bộ dịch chuyển XY</p> <p>- 01 Bàn đạp điều khiển 14 chức năng&nbsp; EF5000</p> <p>- 01 Chân đế đẩy sàn FS 2-11 (xuất xứ: Áo)</p> <p>- 01 Bộ quan sát bán phần sau : 1 bộ&nbsp;</p> <p>-&nbsp;Hệ thống camera 3 chip độ phân giải cao CMORHD</p> <p>- Hệ thống ống kính phụ cho PTV phụ</p> <p>-&nbsp;Hệ thống xử lý lưu trữ hình ảnh</p> |  | <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td align="left"> <ul> <li>Hệ quang học: có tích hợp bộ phản xạ đỏ (tạo ánh đồng tử )để phẫu thuật viên có thể nhìn rõ bao sau, thuận tiện trong quá trình phẫu thuật</li> <li>Hệ quang học Apochromatic cho hình ảnh rõ nét, độ phân giải cao ở bất kỳ độ phóng đại nào. Với độ sâu trường nhìn&nbsp; 25 mm, kính sẽ cho ảnh nổi 3 chiều và sắc nét.</li> <li>Góc nghiêng của kính: -8° đến +100°</li> <li>Khoảng cách làm việc : 200 mm</li> <li>Hệ thống phóng đại: 4.3x đến 25.7x</li> <li>Đường kính của trường nhìn: 8.2 mm đến 49 mm</li> <li>Kích thước trường sáng: Từ 3 mm đến 60 mm</li> <li>Nguồn sáng: Đèn Halogen, công suất 150 W</li> <li>Màn chắn điểm: 02</li> <li>Đĩa phin lọc:&nbsp; Phin lọc 5</li> <li>Góc quay của cánh tay: 2 x 300º</li> <li>Tải trọng cánh tay: 4.5kg đến 15.0kg</li> <li>Chiều cao dịch chuyển của đầu kính: Từ 964 mm đến 1644 mm</li> <li>Bộ dịch chuyển XY: Di chuyển đầu kính trong phạm vi&nbsp; 60 x 60 mm</li> <li>Bàn đạp điều khiển: Điều khiển 14 chức năng của kính.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">Bàn đạp điều khiển: Điều khiển 14 chức năng của kính.</div> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2020-11-10 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-01-10
4149 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Cảm biến nha khoa | IoDS-2401 | REMEDI Co.Ltd | Hàn Quốc | REMEDI Co.Ltd | Hàn Quốc |  | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN REMEDI VINA |  | Nhóm 6 |  |  | 80000000 | t | Bộ | false | 2020-12-01 | 2021-12-31 | <p>IoDS-2401 được sử dụng cho các chuyên gia nha khoa trong hỗ trợ chẩn đoán các bệnh về răng hàm và cấu trúc vòm miệng</p> | <p><em>Thông số kỹ thuật:</em></p><ul><li>Kích thước ngoài: 39x25 mm</li><li>Kích thước ảnh: 30 x 20 mm</li><li>Độ phân giải: 25 lp/mm</li><li>Kích cỡ điểm ảnh: 20 x 20µm</li><li>Công nghệ cảm biến: CMOS quang học</li><li>Loại chất nhấp nháy: CsI(Tl)</li><li>Giao diện: USB 2.0 tốc độ cao</li><li>Chỉ số khung hình: 1.4 fps</li></ul> |  | <p><em>Thông số kỹ thuật:</em></p><ul><li>Kích thước ngoài: 39x25 mm</li><li>Kích thước ảnh: 30 x 20 mm</li><li>Độ phân giải: 25 lp/mm</li><li>Kích cỡ điểm ảnh: 20 x 20µm</li><li>Công nghệ cảm biến: CMOS quang học</li><li>Loại chất nhấp nháy: CsI(Tl)</li><li>Giao diện: USB 2.0 tốc độ cao</li><li>Chỉ số khung hình: 1.4 fps</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN REMEDI VINA | 2020-12-01 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN REMEDI VINA | 2020-12-01
4150 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ đục xương | FL556R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 4612169 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Đục xương Stille, cong, lưỡi vát 2 bên</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4151 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Thìa nạo xương | FK661R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 3956400 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4152 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt SL 800 và phụ kiện (cấu hình cơ bản) | Slip Lamp SL 800 | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 693000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện</p> | <p>'-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sinh hiển vi 5 mức phóng đại: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cáp nối&nbsp;&nbsp; &nbsp;: 01 bộ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng LED&nbsp;&nbsp; &nbsp;: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ống kính hai mắt&nbsp;&nbsp; &nbsp;: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính&nbsp;&nbsp; &nbsp;: 02 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bao phủ chống bụi: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tỳ cằm tỳ trán cho bệnh nhân: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ nguồn cung cấp: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh): 01 bộ</p> |  | <p>1. Sinh hiển vi kèm nguồn sáng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại điều chỉnh theo 5 mức: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x với thị kính 10x<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng cách đồng tử: điều chỉnh trong khoảng 50 mm đến 84 mm với ống kính hội tụ&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đường kính trường nhìn trong khoảng 5,2 mm đến 37 mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính: ≥10x, bù trừ khúc xạ &nbsp;± 8 D.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều rộng khe cắt: liên tục từ 0 đến 12 mm.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều dài khe cắt: liên tục từ 0 đến 12mm, có chỉnh từng nấc 0,2/1/3/5/9/12mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chỉnh lệch tâm khe sáng: theo phương ngang, vị trí dừng 0 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc tới: linh hoạt có thể điều chỉnh 0 độ / 5 độ / 10 độ / 15 độ / 20 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc xoay của bộ phận tạo khe sáng: 180 độ, có vạch chia độ, vị trí dừng 0 độ/±45 độ/±60 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng đèn khe LED, có bộ lọc cho anh sáng Halogen.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ lọc: lọc xanh nước biển, lọc xanh lá cây, lọc đỏ, lọc khuếch tán.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trọng lượng máy chính nhỏ gọn: 12kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
4153 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ gặm cột sống Kerrison | FK908R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 26243700 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4154 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt SL 800 và phụ kiện (cấu hình nâng cao) | Slip Lamp SL 800 | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 1340000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện</p> | <p>...</p> | <p>'-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sinh hiển vi 5 mức phóng đại chỉnh điện: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cáp nối&nbsp;&nbsp; &nbsp;: 01 bộ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng LED&nbsp;&nbsp; &nbsp;: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ống kính hai mắt : 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính&nbsp;&nbsp; &nbsp;: 02 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bao phủ chống bụi: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tỳ cằm tỳ trán cho bệnh nhân: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ nguồn cung cấp: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Camera 18MP: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Phần mềm phân tích xử lý ảnh: 01 bộ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Máy tính để bàn đi kèm theo máy : 01 bộ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bàn đạp chân chụp ảnh: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bàn đặt máy chính hãng: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Máy tính: 01 chiếc<br /> - &nbsp;Tích hợp theo máy cố định thiết bị chỉnh điện: 01 &nbsp;chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh )&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;: 01 bộ</p> | <p>1. Sinh hiển vi kèm nguồn sáng<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại điều chỉnh theo 5 mức: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x với thị kính 10x<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng cách đồng tử: điều chỉnh trong khoảng 50 mm đến 84 mm với ống kính hội tụ&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đường kính trường nhìn trong khoảng 5,2 mm đến 37 mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính: ≥10x, bù trừ khúc xạ &nbsp;± 8 D.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều rộng khe cắt: liên tục từ 0 đến 12 mm.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều dài khe cắt: liên tục từ 0 đến 12mm, có chỉnh từng nấc 0,2/1/3/5/9/12mm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chỉnh lệch tâm khe sáng: theo phương ngang, vị trí dừng 0 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc tới: linh hoạt có thể điều chỉnh 0 độ / 5 độ / 10 độ / 15 độ / 20 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Góc xoay của bộ phận tạo khe sáng: 180 độ, có vạch chia độ, vị trí dừng 0 độ/±45 độ/±60 độ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng đèn khe LED, có bộ lọc cho anh sáng Halogen.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ lọc: lọc xanh nước biển, lọc xanh lá cây, lọc đỏ, lọc khuếch tán.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trọng lượng máy chính nhỏ gọn: 12kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
4155 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi thanh quản | Bộ đặt nội khí quản người lớn | 103-300-01 | Tontarra Medizintechnik GmbH | Đức | Tontarra Medizintechnik GmbH | Đức | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | Đức | Nhóm 3 |  |  | 110000000 | t | Bộ | true | 2021-03-17 | 2021-07-16 | <p><strong>Bộ đặt nội khí quản người lớn</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;+ Model: 103-300-01</p><p>&nbsp;+ Hãng sản xuất: Tontarra Medizintechnik GmbH</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;+ Xuất xứ: Đức và EU</p> | <ul><li>Mã số: 103-340-00: Tay cầm có pin: 01 – Chiếc</li><li>Lưỡi MC INTOSH ( Fig 1-4) 4 chiếc</li><li>Hộp đựng: 01 chiếc</li></ul> |  | <p>-Mã số: 103-340-00: Tay cầm có pin: 01 – Chiếc</p><p>-Lưỡi MC INTOSH ( Fig 1-4)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Mã số: 103-302-01: Fig 1 (70mm): 01 – Chiếc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Mã số: 103-302-02: Fig 2 (90mm): 01 – Chiếc</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Mã số: 103-302-03: Fig 3 (110mm): 01 – Chiếc</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Mã số: &nbsp;014-302-04: Fig 4 (130mm): 01 – Chiếc</p><p class="ql-align-justify">-Hộp đựng: 01 chiêc</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-03-17 | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Y tế An Phát | 2021-07-05
4156 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm, kẹp phẫu thuật | FO118R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 12718778 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp tái định vị, cong</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4157 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS300 một cửa tay quay, ruột tròn | NIHOPHAWA-AS300 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-11-02 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy nén khí tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp: 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-02 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
4158 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | ACCUFUSER M8C | MC124L | Woo Young Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | Woo Young Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY |  | Nhóm 4 |  |  | 750000 | t | Cái | true | 2020-10-26 | 2022-01-25 | <p>ACCUFUSER M8C</p><p>Bơm truyền dịch với bóng silicone di động và sử dụng một lần, loại liên tục có thể chọn lựa tốc độ dòng.</p> | <p>ACCUFUSER M8C</p> <p>Model: MC124L</p> <p>MC: loại liên tục có thể điều chỉnh tốc độ dòng</p> <p>124: Kết hợp điều chỉnh tốc độ dòng (0,1-7ml/giờ)</p> <p>L: Thể tích 300ml.</p> | <p>Kích thước: 60ml (S) (114.5x48.5mm), 100ml (M) (146.5x48.5mm), 300ml (L) (195x68mm). dây dẫn 970mm</p> <p>Tốc độ dòng liên tục: 0.5ml/h, 1ml/h, 1.5ml/h, 2ml/h, 4ml/h, 5ml/h, 8ml/h, 10ml/h, 13ml/h, 50ml/h, 100ml/h, 200ml/h.</p> <p>Chất liệu bóng chứa trong bình: Silicone HR-28U (80%) và Silicone BASE 30U (20%)</p> <p>Áp suất trong bình: 6-9 PSI&nbsp;</p> <p>Kích thước lỗ lọc hạt: 2 màng lọc 150μm và 15μm</p> <p>Kích thước lỗ lọc khí: 1.2 μm</p> <p>Vò ngăn tia cực tím: 380nm, chặn UV-B, UV-C, và hầu hết UV-A</p> <p>Thang đo thể tích nằm bên trong bóng.</p> <p>Nắp đậy kết nối có màng hydrophobic lỗ lọc 0.2μm loại bỏ hết khí trong dây dẫn đồng thời trống tràn dịch.</p> <p>Tiêu chuẩn: ISO13485, CE</p> | [6 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | 2020-10-26 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY | 2021-03-01
4159 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực 3D Einstein Vision® 3.0 Full HD | PV630/PV631/PV632/PV648/PG150 | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 5500000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC 3D FULL HD</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Nhật</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019-2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 3D</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV630</p><p class="ql-align-justify">Đầu Camera 3D cảm biến CMOS KÈM ỐNG KÍNH SOI 30 ĐỘ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV632</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera 2D CẢM BIẾN CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 3D Full HD 31.5”, đèn nền LED&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV648</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify"><strong>MÁY BƠM HƠI Ổ BỤNG CÓ CHỨC NĂNG LÀM ẤM KHÍ VÀ HÚT KHÓI</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: <span style="color: black;">PG150</span></p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi CHÍNH HÃNG</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV800</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC (01 Bộ)</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4160 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ gặm cột sống Kerrison | FK910R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 26243700 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Dụng cụ gặm cột sống Kerrison, kiểu mỏng, cong lên 130°, có bộ phận đẩy mô, tháo rời được, dài 180mm, ngàm rộng 5mm, ngàm mở 12mm,</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4161 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm, kẹp phẫu thuật | FO123R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 9897481 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp tái định vị, cong, có khóa cài</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4162 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính kết nối hai tai dành cho trẻ em công suất trung bình 24 kênh | MOTION P 3PX | Signia | Singapore | Sivantos | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Singapore | Nhóm 3 |  |  | 30000000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho trẻ em, bệnh nhân tăng động, giảm chú ý, mất tập trung</p> | <p>Máy chính: 1 cái</p> <p>Hộp đựng máy: 1 cái</p> <p>&nbsp;</p> |  | <p>1. Chất lượng âm thanh.<br /> - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số Kênh 24; Công suất: 75/138 dB<br /> - Hiệu chỉnh máy theo thính lực; Định hướng âm thanh; Giảm tiếng gió<br /> - Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback); Quản lý tiếng vọng<br /> - Âm thanh 3D; Hỗ trợ nghe ở môi trường ồn (Pro); Âm thanh 3D (Pro)<br /> - Tự động định hướng âm thanh theo hướng nói chuyện<br /> - Lựa chọn ưu tiên giọng nói quan trọng<br /> - Hỗ trợ giao tiếp trong xe oto, môi trường giao thông<br /> - Hỗ trợ nghe nhạc HD; Chặn âm vọng<br /> 2. Kết nối.<br /> - Quản lý điện thoại bằng phần mềm trên điện thoại.<br /> - Phụ kiện không dây, Mic, Tivi Streamer, Phone Clip.</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-02 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11
4163 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống PTNS 4K | 16-2092 | Ackermann Instrumente GmbH | Đức | Ackermann Instrumente GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 6000000000 | t | Hệ thống | false | 2021-04-14 | 2022-04-14 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi 4K</p> | <p>1.Hệ thống Camera, bao gồm Bộ xử lý hình ảnh, Đầu camera và khớp nối đầu camera</p><p>2.Nguồn sáng lạnh nội soi</p><p>3.Dây dẫn sáng</p><p>4.Màn hình hiển thị 4K</p><p>5.Máy bơm khí CO2</p><p>6.Dao mổ điện cao tần</p><p>7.Xe đẩy hệ thống</p><p>8.Bộ dụng cụ PTNS cơ bản</p> |  | <p>Công nghệ hình ảnh 4K</p><p>Nguồn sáng LED giúp tuổi thọ lên tới 40000 giờ</p><p>Nhiệt độ màu &gt;6500 độ K</p><p>Màn hình độ phân giải 4K</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | 2021-06-01 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | 2021-06-01
4164 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Búa Cottle | FL038R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 5149200 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Búa Cottle, dài 185mm, đường kính 30mm, nặng 235g</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4165 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm, kẹp phẫu thuật | FO148R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 11959229 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp giữ xương Kern-Mini, có khóa cài</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4166 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực 3D Einstein Vision® 3.0 4K | PV630/PV631/PV632/PV644/PG150 | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 6000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC 3D 4K</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun – Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 3D 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV630</p><p class="ql-align-justify">Đầu Camera 3D cảm biến CMOS KÈM ỐNG KÍNH SOI 30 ĐỘ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV632</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 3D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV644</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify"><strong>MÁY BƠM HƠI Ổ BỤNG CÓ CHỨC NĂNG LÀM ẤM KHÍ VÀ HÚT KHÓI</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: <span style="color: black;">PG150</span></p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC (01 Bộ)</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4167 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy tách chiết ADN/ARN | Máy tách chiết ADN/ARN tự động | Seegene STARlet | Hamilton Company | Mỹ | Seegene Inc. | Hàn Quốc |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 4700000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-30 | 2021-06-30 | <p>Máy tách chiết DNA/RNA tự động</p> | <p> - 01 máy chính Seegene STARlet</p><p> - 01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn và hóa chất vật tư chạy máy ban đầu</p><p> - 01 UPS 3kVA</p><p> - Tài liệu HDSD tiếng Anh và tiếng Việt</p><p> - Bảo hành 12 tháng</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-30 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-03-16
4168 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình. | Rebstock Instruments Gmbh | Đức | Rebstock Instruments Gmbh | Đức |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1800000000 | t | Bộ | true | 2021-03-23 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;</strong></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Rebstock Instruments GmbH</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019-2020 trở về sau, mới 100%</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sau: ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả dụng cụ đồng bộ chính hãng.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên thân dụng cụ có in code, logo hãng sản xuất và xuất xứ sản phẩm.</span></p><p><br></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2021-03-23 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2021-03-23
4169 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ Laser | Máy đốt laser nội mạch | Venacure 1470 Laser | Quanta System S.p.A. | Italy | Quanta System S.p.A. | Italy |  | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-10-21 | <p>Dao mổ điện Venacure 1470 Pro giúp điều trị bệnh giãn tĩnh&nbsp;mạnh chân.&nbsp;</p> | <p>Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | 2020-11-13 | Công ty TNHH Công Nghệ An Pha | 2021-03-15
4170 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Búa | FL039R | Aesculap Chifa sp. z o.o. | Ba Lan | Aesculap Chifa sp. z o.o. | Ba Lan |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3168900 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Búa, dài 185mm, đường kính đầu 25mm, nặng 130g</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4171 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi tổng quát ổ bụng SmartVue® CMOS Full HD | PV480/PV482/PV638/PG150/ổ bụng | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 3000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG TỔNG QUÁT FULL HD</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Mỹ, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019 - 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm Full HD</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS Full HD 27”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV638</p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">Máy bơm khí CO2 50 lít/phút tích hợp chức năng làm ấm khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Model: PG150</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">DAO ĐỐT LƯỠNG CỰC HÀN MẠCH&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN200</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD - sản xuất tại VIỆT NAM tặng kèm theo hệ thống&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT Ổ BỤNG</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4172 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm, kẹp phẫu thuật | FO150R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 10971992 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp giữ xương Kern-Lane</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4173 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy thận nhân tạo | Máy rửa màng (quả) lọc | Máy rửa màng lọc thận | NAS/RDM-AT01 | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 450000000 | t | Bộ | true | 2020-11-21 | 2021-12-31 | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống rửa màng lọc thận nhân tạo bán tự động và tự động do Cty Nhất An Sinh và Bác Sĩ Vũ Đình Hùng nghiên cứu chế tạo được sản xuất với qui trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng suất: cùng một lúc rửa được nhiều màng lọc (3,4,5,6 màng lọc) tùy theo đơn đặt hàng, có 01 hoặc 02 ngăn cách biệt dùng để rửa các màng lọc nhiễm.<em>(các máy nhập khẩu chỉ rửa được 01 màng lọc)</em></p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qui trình rửa màng đúng như Sách giáo khoa về lọc thận gồm các giai đoạn rửa bằng nước RO xuôi chiều, rửa ngược dưới áp suất, đồng thời căn cứ theo văn bản hướng dẫn qui trình rửa và sử dụng lại quả lọc thận của Bộ Y tế ban hành theo quyết định số 1338/2004 ngày 14/04/2004</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa rất đơn giản, dể hiểu, dể sử dụng, hạn chế thập nhất các sự cố trong quá trình sử dụng, có thể sửa chữa ngay để sử dụng, có cung cấp linh kiện dự phòng theo máy, các linh kiện có sẳn tại Việt Nam</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa bình quân 5 - 7 phút, tiết kiệm được nước R.O và hóa chất rất nhiều so với máy rửa màng nhập khẩu</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lần tái sử dụngcó thể đạt 06 lần theo qui định của Bộ Y Tế</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hướng dẫn đo TCV hay Leak pressure để xác định chất lượng của màng sau khi rửa, có đạt tiêu chuẩn cho phép.</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng tương thích với tất cả các hóa chất tiệt trùng màng lọc hiện có trên thị trường như : Hydrogen peroxide + Peracetic acid (Renaline, Hemoclean, Peroxan D), MTD Plus 4</p><p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian chế tạo nhanh đáp ứng được các yêu cầu gấp của dự án. Giá thành rất thấp so với máy rửa màng lọc nhập khẩu kể cả các máy sản xuất từ các nước trong khu vực nhưCoremed ADR-88- Malaysia. Resys 100 – Korea. Aeonmed AE-1 – Thailand...</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox 304 có kích thước tùy theo model máy (từ 1 đến 5 khoang rửa)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn nước rửa (nước R.O): ống polypropylene (PP – R)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn hóa chất: ống polypropylene (PP – R)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn nước thoát: ống nhựa PVC</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống van điện từ thân inox thực hiện qui trình rửa theo chế độ lập trình</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khớp nối nhanh (coupling): bằng nhựa đúc, bi và lò xo inox inox316 dùng để kết nối màng lọc như trên máy lọc thận</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các ống dẫn nước và hóa chất: sử dụng ống silicon và ống nhựa Y Tế chuyên dụng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tổ hợp bơm hóa chất chuyên dụng không lupe</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cân điện tử có màn hình LCD</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thùng chứa hóa chất : thùng nhựa PVC, hoặc PE dung tích 10 lít</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điện điều khiển : lập trình PLC ,có đầy đủ các chức năng hoạt động và bảo vệ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phụ kiện bảo vệ như : đồng hồ áp lực, van giảm áp, van điều chỉnh đảm bảo qui trình rửa không ảnh hưởng đến màng lọc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ làm việc: <strong>pha hóa chất tự động, rửa màng lọc tự động, bơm hóa chất khử trùngtự động</strong></p><p>Thao tác: lắp màng lọc vào máy, nhấn 01 nút trên tủ điện tương ứng với số thứ tự màng trên máy, sau 6 - 7phút lấy màng ra test hóa chất và đưa vào tủ bảo quản</p> | <p><strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox : <span style="color: black;">&nbsp;D x R x C = 1300mm x 850mm x 1350mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ pha trộn dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ bơm dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống van rửa tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển đa chức năng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống ống dẫn nước và hóa chất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khớp nối nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn</p><p>v <strong>Tính năng kỹ thuật :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 04 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện điều khiển 24VDC an toàn cho người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển hoàn toàn bằng tiếng VIỆT</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa : nhấn 01 nút tương ứng với 01 màng lọc, máy sẽ thực hiện chu trình rửa và bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tự động pha chế dung dịch sát khuẩn có thể thay đổi cài đặt để phù hợp với nồng độ của từng loại hóa chất khử khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng phù hợp với tất cả các loại hóa chất sát khuẩn màng lọc được BYT cho phép trên thị trường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị số lượng dung dịch sát khuẩn khi sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi thiếu dung dịch sát khuẩn và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi thiếu nước R.O và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào máy rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe di động có khóa cố định</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối : 220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p><strong>Phụ kiện :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống nối chuyên dụng để rửa máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi xịt áp lực vệ sinh máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp chứa ống nối bằng nhựa</p><p>Mắt kính bảo hộ</p> | <p><strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox : <span style="color: black;">&nbsp;D x R x C = 1300mm x 850mm x 1350mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang rửa phía trước có 01 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang kỹ thuật phía sau có 01 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ pha trộn dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ bơm dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống van rửa tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển đa chức năng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống ống dẫn nước và hóa chất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khớp nối nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn</p><p>v <strong>Tính năng kỹ thuật :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện điều khiển 24VDC an toàn cho người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển hoàn toàn bằng tiếng VIỆT</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa : nhấn 01 nút tương ứng với 01 màng lọc, máy sẽ thực hiện chu trình rửa và bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tự động pha chế dung dịch sát khuẩn có thể thay đổi cài đặt để phù hợp với nồng độ của từng loại hóa chất khử khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng phù hợp với tất cả các loại hóa chất sát khuẩn màng lọc được BYT cho phép trên thị trường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị số lượng dung dịch sát khuẩn khi sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi thiếu dung dịch sát khuẩn và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi thiếu nước R.O và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào máy rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe di động có khóa cố định</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối : 220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p> | <p>Bảo hành 12 tháng: kiểm tra định kỳ, thay thế các linh kiện miễn phí do lỗi nhà cung cấp...</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-21 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27
4174 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY ĐIỀU TRỊ SÓNG XUNG KÍCH (2 đầu phát) | ENPULS PRO | Zimmer MedizinSysteme GmbH | Đức | Zimmer MedizinSysteme GmbH | Đức | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | Đức | Nhóm null |  |  | 750000000 | t | Bộ | true | 2021-01-29 | 2021-12-31 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2020 trở về sau</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE</p> | <p>Máy chính kèm phụ kiện&nbsp;: 01 bộ, bao gồm&nbsp;:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu phát&nbsp;: 02 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy Syscart&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cầu dao đạp chân&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng&nbsp;: 01 cái</p> |  | <p><em>Công nghệ</em></p><p>Hệ thống trị liệu nén đạn xuyên tâm với máy phát điện từ đạn gia tốc</p><p><em>Mức năng lượng / năng lượng</em></p><p>60 - 185 mJ (tương đương với 1-5 bar) (tại applicator), có thể điều chỉnh tự do trong 10 mJ</p><p>ở 22 Hz tối đa 90 mJ</p><p>ở 16 Hz tối đa 120 mJ</p><p>ở 10 Hz tối đa 185 mJ</p><p><em>Chế độ</em></p><p>Tần số 1-22 Hz</p><p>3 chế độ bắn (Burst) (4/8/12 xung)</p><p><em>Chế độ hoạt động</em></p><p>Hoạt động ngắt quãng</p><p>Độ chính xác: ± 20%</p><p><em>Các chương trình</em></p><p>7 chương trình cài đặt trước, có thể điều chỉnh</p><p><em>Giao thức</em></p><p>Hơn 25 khuyến nghị điều trị sẵn có minh hoạ</p><p><em>Bảng điều khiển</em></p><p>Màn hình cảm ứng 12” thể hiện tất cả các hoạt động phần mềm</p><p>Núm xoay điều khiển&nbsp;để điều chỉnh mức năng lượng và tần số</p><p>Sử dụng đầu phát với cầu dao đạp chân đa hướng</p><p><em>Bộ nhớ / Update</em></p><p>Thẻ SD cho bộ nhớ,</p><p>Chương trình yêu thích và phù hợp (120 vị trí)</p><p>Update vi chương trình</p><p><em>Kích thước</em></p><p>200 x 350 x 300 mm (Dài / rộng / cao)</p><p><em>Trọng lượng</em></p><p>3.8 kg (không có đầu phát)</p><p><em>Đầu phát</em></p><p>Công thái học, với vỏ nhôm anot và quạt làm mát</p><p><em>Máy phát điện từ, tích hợp</em></p><p>Kích thước chiều dài 23 cm, đường kính 5 cm (max.)</p><p>Trọng lượng 0,85 kg (không có dây cáp)</p><p>Chu kỳ ( tuổi thọ):Bảo hành tối thiểu 2.000.000 phát bắn</p><p>Đường kính Applicator 6/15 (2 miếng) / 25 mm</p><p>Chu kỳ ( tuổi thọ) 150.000 cho mỗi đầu applicator</p><p><em>Nguồn điện</em></p><p>100–240 V/ 50/60 Hz; 220 V/60 Hz</p><p>Cầu chì: 2 × T3A15L, 250 V</p><p>Công suất tiêu thụ: 250 VA</p><p>Lớp bảo vệ: I</p><p>Lớp ưng dụng: BF</p><p><em>Môi trường hoạt động:</em></p><p>10–25°C, 20–80% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ, áp suất không khí 700–1060 hPa</p><p><em>Môi trường bảo quản, vận chuyển:</em></p><p>-10–50°C, 10–90% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ, áp suất không khí 700–1060 hPa</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-01-29 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-01-29
4175 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy tách chiết ADN/ARN | Máy tách chiết ADN/ARN tự động | Seegene NIMBUS | Hamilton Company | Mỹ | Seegene Inc. | Hàn Quốc |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm null |  |  | 3200000000 | t | Chiếc | true | 2021-01-30 | 2021-06-30 | <p>Máy tách chiết DNA/RNA tự động</p> | <p> - 01 máy chính Microlab NIMBUS IVD</p><p> - 01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn và hóa chất vật tư chạy máy ban đầu</p><p> - 01 UPS 3kVA</p><p> - Tài liệu HDSD tiếng Anh và tiếng Việt</p><p> - Bảo hành 12 tháng</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-01-30 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-03-16
4176 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Búa Wagner | FL062 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 10346700 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Búa Wagner, tay cầm chất liệu Peek, dài 235mmm, đường kính 35mm, nặng 125g</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4177 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm, kẹp phẫu thuật | FO159R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 15307889 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp giữ xương Lane, có khóa cài</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4178 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Đục xương | FL110R | Aesculap Chifa sp. z o.o. | Ba Lan | Aesculap Chifa sp. z o.o. | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 2060100 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Đục xương, lưỡi vát 2 bên, dài 140mm, lưỡi rộng 4mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4179 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị sóng xung kích | Enpuls Version 2.0 | Zimmer MedizinSysteme GmbH | Đức | Zimmer MedizinSysteme GmbH | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm 3 |  |  | 580000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-28 | 2025-11-28 | <p><strong>1. Thông tin chung</strong></p><p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2019 trở về sau</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p> | <p><strong>2. Cấu hình</strong></p><p>Máy chính kèm phụ kiện&nbsp;: 01 bộ, bao gồm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu phát&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cầu dao đạp chân&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel&nbsp;: 01 lọ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu applicator 15mm&nbsp;: 02 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu applicator 6mm&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nắp silicon&nbsp;: 10 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng&nbsp;: 01 bộ</p> |  | <p><strong style="color: black;">Thông số kỹ thuật</strong></p><p><span style="color: black;">Nguồn cung cấp 100 - 240 V / 50/60 Hz; 220 V / 60Hz</span></p><p><span style="color: black;">Cầu chì 2 x T3A15L, 250V</span></p><p><span style="color: black;">Điện năng tiêu thụ 250VA</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Lớp bảo vệ I</span></p><p><span style="color: black;">Lớp ứng dụng BF</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Tần số 1 Hz - 22 Hz, điều chỉnh theo bước 1 Hz</span></p><p><span style="color: black;">3 chế độ chụp liên tiếp với chế độ xung 4, 8 hoặc 12 </span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Mức năng lượng xung kích:&nbsp;60 - 185 mJ (tại ứng dụng) được lựa chọn tự động trong nấc 10mJ</span></p><p><span style="color: black;">+ Ở 22 Hz tối đa 90 mJ</span></p><p><span style="color: black;">+Ở 16 Hz tối đa 120 mJ</span></p><p><span style="color: black;">+Ở 10 Hz tối đa 185mJ</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Chế độ hoạt động: Khoảng tối đa. 6000 nhịp / 15 phút. tạm ngừng</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Độ chính xác ± 20%</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Kích thước 322 mm x 235 mm x 130 mm</span></p><p><span style="color: black;">Trọng lượng 2,7kg</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Đầu phát</span></p><p><span style="color: black;">Kích thước dài 230 mm, đường kính 50 mm</span></p><p><span style="color: black;">Trọng lượng 850 g</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Tuổi thọ 2.000.000 shock (tối thiểu)</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Applicator đường kính 6/15/25 mm / dễ thay</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Thiết bị hoàn chỉnh</span></p><p><span style="color: black;">Kích thước 580 mm x 250 mm x 470 mm (hoàn chỉnh với hộp)</span></p><p><span style="color: black;">¬¬</span></p><p><span style="color: black;">Tổng trọng lượng 13 kg (hoàn chỉnh)</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Môi trường hoạt động: 10 đến 25 ° C, Độ ẩm tương đối: 20% đến 80%, không ngưng tụ; 700 hPa-1060 hPa</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Vận chuyển -10 ° C đến + 50 ° C, Độ ẩm tương đối 10% đến 90%, không ngưng tụ</span></p><p><span style="color: black;">700 hPa-1060 hPa</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Bảo quản &nbsp;-10 ° C đến &nbsp;+ 50 ° C, Độ ẩm tương đối 10% đến 90%, không ngưng tụ</span></p><p><span style="color: black;">700 hPa-1060 hPa</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-28 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-01-11
4180 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm, kẹp phẫu thuật | FO173R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 16429205 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp giữ xương, cong về bên, khớp vít linh động, có khóa vít</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4181 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi tổng quát ổ bụng 3D Einstein Vision® 3.0 Full HD | PV630/PV631/PV632/PV648/PG150/ổng bụng 3D Full HD | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 5500000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG TỔNG QUÁT 3D FULL HD</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Nhật, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 3D</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV630</p><p class="ql-align-justify">Đầu Camera 3D cảm biến CMOS KÈM ỐNG KÍNH SOI 30 ĐỘ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV632</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera 2D CẢM BIẾN CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 3D Full HD 31.5”, đèn nền LED&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify"><strong>MÁY BƠM HƠI Ổ BỤNG CÓ CHỨC NĂNG LÀM ẤM KHÍ VÀ HÚT KHÓI</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: <span style="color: black;">PG150</span></p><p class="ql-align-justify">DAO ĐỐT LƯỠNG CỰC HÀN MẠCH&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN200</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi CHÍNH HÃNG</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV800</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT Ổ BỤNG</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4182 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn soi đáy mắt | Bộ Đèn soi đáy mắt Sigma 250 | Sigma 250 | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty TNHH Legatek | Đức | Nhóm 3 |  |  | 85890000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-12-31 | <p>Bộ Đèn soi đáy mắt gián tiếp Sigma 250</p><p><br></p><ul><li>Sản xuất tại Đức</li><li>Hàng mới 100%, đóng gói theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất</li></ul> | <ul><li>01 đèn soi đáy mắt gián tiếp Sigma 250 LED</li><li>01 gọng S-FRAME</li><li>01 pin sạc mPack mini</li><li>01 bộ sạc USB</li><li>01 dây giữ</li><li>01 dung dịch làm sạch</li></ul> | <ul><li>Bộ lọc</li><li>Bộ khuếch tán</li><li>Gương giảng dạy</li><li>Thấu kính chống lóa 20D</li><li>Ấn động củng mạc</li><li>Hộp đựng</li></ul> | <ul><li>Ánh sáng LED với cường độ sáng, tính đồng nhất và chỉ số hoàn màu tối ưu</li><li>Góng kính S-FRAME gọn nhẹ, dễ tùy chỉnh</li><li>Khung làm bằng sợi carbon cứng cáp, nhẹ và cực bền</li><li>Pin sạc mPack mini siêu nhẹ, hiệu suất cao</li><li>Chống bụi hoàn toàn (dustproof)</li></ul> |  | Pin sạc và bộ sạc |  |  |  | Công ty TNHH Legatek | 2021-07-11 | Công ty TNHH Legatek | 2021-07-11
4183 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn khám di động | U1.211.114 | Luxamed GmbH & Co.KG | Đức | Luxamed GmbH & Co.KG | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH TPMED |  | Nhóm 3 |  |  | 29000000 | t | Cái | true | 2021-04-05 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Đèn khám bệnh với công nghệ tiết kiệm năng lượng sử dụng 01 bóng LED 10W. </p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Ở khoảng cách làm việc 30 cm: nguồn sáng 80.000lux (đường kính 90mm)</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Ở khoảng cách làm việc 40 cm: nguồn sáng 50.000lux (đường kính 90mm)</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Nhiệt độ màu xấp xỉ: 5000 K</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>CRI: 93</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Tuổi thọ xấp xỉ: 50.000 hours</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Đầu đèn làm bằng nhôm cho nhiệt đối lưu và bức xạ nhiệt tối ưu</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Cổ đèn dạng cổ ngỗng dài 100cm, có thể điều chỉnh theo ý người sử dụng</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Chiều cao tối đa: 165 cm</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Chống bụi, chân 5 nhánh, bằng kim loại (sơn tĩnh điện)</p><p>Tay cầm có thể tiệt trùng</p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Đèn khám bệnh với công nghệ tiết kiệm năng lượng sử dụng 01 bóng LED 10W. </p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Ở khoảng cách làm việc 30 cm: nguồn sáng 80.000lux (đường kính 90mm)</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Ở khoảng cách làm việc 40 cm: nguồn sáng 50.000lux (đường kính 90mm)</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Nhiệt độ màu xấp xỉ: 5000 K</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>CRI: 93</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Tuổi thọ xấp xỉ: 50.000 hours</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Đầu đèn làm bằng nhôm cho nhiệt đối lưu và bức xạ nhiệt tối ưu</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Cổ đèn dạng cổ ngỗng dài 100cm, có thể điều chỉnh theo ý người sử dụng</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Chiều cao tối đa: 165 cm</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Chống bụi, chân 5 nhánh, bằng kim loại (sơn tĩnh điện)</p><p>Tay cầm có thể tiệt trùng</p> |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Đèn khám bệnh với công nghệ tiết kiệm năng lượng sử dụng 01 bóng LED 10W. </p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Ở khoảng cách làm việc 30 cm: nguồn sáng 80.000lux (đường kính 90mm)</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Ở khoảng cách làm việc 40 cm: nguồn sáng 50.000lux (đường kính 90mm)</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Nhiệt độ màu xấp xỉ: 5000 K</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>CRI: 93</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Tuổi thọ xấp xỉ: 50.000 hours</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Đầu đèn làm bằng nhôm cho nhiệt đối lưu và bức xạ nhiệt tối ưu</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Cổ đèn dạng cổ ngỗng dài 100cm, có thể điều chỉnh theo ý người sử dụng</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Chiều cao tối đa: 165 cm</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Chống bụi, chân 5 nhánh, bằng kim loại (sơn tĩnh điện)</p><p>Tay cầm có thể tiệt trùng</p> | [5 empty] | Công ty TNHH TPMED | 2021-04-05 | Công ty TNHH TPMED | 2021-04-05
4184 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang C-Arm | Máy C-Arm | Anyview-500R | Ecotron Co., Ltd | Hàn Quốc | Ecotron Co., Ltd | Hàn Quốc |  | Công ty Cổ phần Quantum Healthcare Việt Nam |  | Nhóm null |  |  | 2000000000 | t | Bộ | true | 2021-01-27 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống Anyview-500R là hệ thống C-Arm hỗ trợ cho nhiều dạng phòng khám khác nhau với phạm vi phát tia rộng hơn. Thiết kế hiện đại và nhỏ gọn cùng với sự cơ động linh hoạt sẽ giúp cho tăng hiệu năng cho người sử dụng.</p> | <p><strong><u>Cấu hình cung cấp bao gồm:</u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng X Quang: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy phát: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bầu tăng sáng: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cánh tay chữ C: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển gắn trên cánh tay chữ C: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ chuẩn trực: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CCD Camera: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trạm làm việc: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy màn hình: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công tắc chụp: 01 chiếc</p><p>-&nbsp; Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Quantum Healthcare Việt Nam | 2021-01-27 | Công ty Cổ phần Quantum Healthcare Việt Nam | 2021-01-27
4185 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi khí phế quản | Bộ đặt nội khí quản có camera | EASZ00041 | ACE medical Co., Ltd | Hàn Quốc | ACE medical Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 110000000 | t | Bộ | true | 2021-03-26 | 2022-03-26 | <p>Bộ đặt nội khí quản có camera do hãng ACE Medical Co., Ltd, Hàn Quốc sản xuất. </p><p>Thiết bị cần thiết cho:</p><p>&nbsp;Gây mê, chăm sóc quan trọng, cấp cứu</p><p>&nbsp;Quản lý đường thở hoàn chỉnh cho tất cả bệnh&nbsp;nhân.</p><p>Tích hợp tiện lợi cho màn hình nghiêng và soi thanh quản.</p> | <p><strong>Máy chính: 01 cái</strong></p><p><strong>Pin: 01 cái</strong></p><p><strong>Sạc không dây: 01 cái</strong></p> |  | <p><strong>Màn hình cảm ứng</strong></p><p><strong>. </strong>Lưu ảnh hoặc tải hình ảnh đã lưu.</p><p><strong>.</strong>Lưu video hoặc tải video đã lưu. </p><p><strong>.</strong>Cài đặt Thời gian </p><p><strong>. </strong>Chế độ: Kiểm tra hình ảnh / video đã lưu. Cảm biến chuyển động, camera, Pin, Touch, LCD</p><p><strong>.Chê độ tiết kiệm pin</strong></p><p>: Nếu không được sử dụng trong 1 phút, nó sẽ tự động chuyển sang chế độ Nguồn điện thấp.</p><p><strong>.Tự động tắt máy</strong>: Thiết bị sẽ tự động tắt khi không sử dụng trong 3 phút để ngăn tiêu thụ điện.</p><p><strong>. </strong>Độ phân giải: 640 X 480 30f / s. </p><p><strong>.</strong>Góc nhìn &amp; Độ sâu của trường 71,9 ± 15% </p><p><strong>. </strong>Độ sáng:trên 150 Lux</p><p><strong>.</strong> Định dạng:Video (MJPEG), Ảnh (JPG)</p><p><br></p><p><strong>. </strong>Kích thước màn hình: 2,8 ", 240 (chiều rộng) x320 (chiều cao) / LCD-LCD</p><p><strong>. </strong>Báo động Đèn LED màu hồng trước khi tự động tắt.</p><p><strong>. </strong>Pin lithium-ion (3.6Vdc / 3500mAh),thời gian hoạt động trên240 phút</p><p>. Bộ sạc không dây 100-240V-, 50 / 60Hz, lA</p> | <p>Dịch vụ tư vấn trước bán hàng, hướng dẫn sử dụng và bảo hành bảo trì</p> |  | Lưỡi đặt nội khí quản các cỡ |  |  | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2021-03-26 | Công ty Cổ phần Dược phẩm & Thiết bị Y tế An Thành | 2021-03-26
4186 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm, kẹp phẫu thuật | FO190R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 15102692 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp giữ xương Lowman</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4187 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Đục xương | FL112R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2060100 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Đục xương, lưỡi vát 2 bên, dài 140mm, lưỡi rộng 6mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4188 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm, kẹp phẫu thuật | FO411R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 9967673 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kìm gặm xương Luer, cong</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4189 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Đục xương | FL118R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2060100 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Đục xương, lưỡi vát 2 bên, dài 140mm, lưỡi rộng 12mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4190 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi tổng quát ổ bụng 3D Einstein Vision® 3.0 4K | PV630/PV631/PV632/PV644/PG150/ổ bụng 3D 4K | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 6000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG TỔNG QUÁT 3D 4K</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức,&nbsp;Anh, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019 – 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 3D 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV630</p><p class="ql-align-justify">Đầu Camera 3D cảm biến CMOS KÈM ỐNG KÍNH SOI 30 ĐỘ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV632</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 3D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV644</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify"><strong>MÁY BƠM HƠI Ổ BỤNG CÓ CHỨC NĂNG LÀM ẤM KHÍ VÀ HÚT KHÓI</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: <span style="color: black;">PG150</span></p><p class="ql-align-justify">DAO ĐỐT LƯỠNG CỰC HÀN MẠCH&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN200</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi CHÍNH HÃNG</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV800</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT Ổ BỤNG</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-02 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4191 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy tách chiết ADN/ARN | Miếng dán nhôm cho hệ thống tách tự động SX101 | Sentosa SX PCR Foil, adhesive (100)-400032 | Macherey Nagel | Đức | Vela Operations Singapore Pte Ltd | Singapore | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Đức | Nhóm null |  |  | 12800000 | t | Hộp | true | 2021-03-22 | 2021-12-31 | <p>Miếng dán nhôm cho hệ thống&nbsp;tách tự động SX101</p> | <p>Miếng dán nhôm cho hệ thống&nbsp;tách tự động SX101</p> |  | <p>Miếng dán nhôm cho hệ thống&nbsp;tách tự động SX101</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-22 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-22
4192 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy PCR có Gradient | Máy nhân gen PCR | 4452300 | Life Technologies Holdings Pte Ltd | Singapore | Life Technologies Holdings Pte Ltd | Singapore |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH |  | Nhóm 6 |  |  | 420000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Máy nhân gen PCR</p> | <p>Máy chính, dây nguồn, tài liệu hướng dẫn, bộ stater kit</p> |  | <p>Định dạng block: 0.2ml, bằng vật liệu hợp kim</p> <p>Đặc điểm:</p> <p>Tốc độ gia nhiệt tối đa cho block: 3,9°C/giây</p> <p>Tốc độ gia nhiệt tối đa cho mẫu: 3.35°C/giây</p> <p>Có khả năng chạy hóa chất fast PCR</p> <p>Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,25°C (35,0 – 99,9°C)</p> <p>Dải điều khiển nhiệt độ: 0-100,0°C</p> <p>Độ đồng đều nhiệt độ: &lt; 0,5°C (20 giây sau khi đạt nhiệt độ 95°C)</p> <p>Kích thước máy: 24,5x23,7x48,5cm</p> <p>Trọng lượng máy: 11,4kg</p> <p>Thể tích PCR tương thích: 10-100µl</p> <p>Bộ nhớ máy: bộ nhớ tích hợp và USB</p> <p>Giao diện hiển thị: Màn hình cảm ứng 32000 màu kích thước 6,5 inch</p> <p>Chức năng tính toán nhiệt độ nóng chảy (Tm): sử dụng thông qua menu trên màn hình cảm ứng.</p> <p>Công suất tiêu thụ điện: Max 800 VA</p> <p>Nguồn điện sử dụng: 100-240V, 50-60Hz</p> <p>Dải chênh nhiệt độ của block Veriflex: 25,0°C (sai khác tối đa giữa 2 vùng liên tiếp: 5,0°C)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | 2020-11-13 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | 2020-12-31
4193 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm, kẹp phẫu thuật | FO461R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 11455269 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kìm gặm xương Luer, cong</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4194 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Đục xương Lexer-mini | FL382R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 5674200 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Đục xương Lexer-Mini, thẳng, lưỡi vát 2 bên, tay cầm chất liệu Peek, dài 180mm, lưỡi rộng 8mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4195 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV817R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 22828800 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Khung banh bụng, hình 3, hình tròn, có thể tháo rời, kích thước 408 x 350 mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tự giữ Weitlaner, 3x4 răng tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
4196 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Đục xương Lexer-mini | FL384R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 5674200 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Đục xương Lexer-Mini, thẳng, lưỡi vát 2 bên, tay cầm chất liệu Peek, dài 180mm, lưỡi rộng 12mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4197 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa SmartVue® CMOS Full HD | PV480/PV482/PV638/PG150/SPK Full HD | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 3000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI SẢN PHỤ KHOA FULL HD</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Mỹ, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019 – 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm Full HD</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS FULL HD</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS Full HD 27”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV638</p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">Máy bơm khí CO2 50 lít/phút tích hợp chức năng làm ấm khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Model: PG150</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">DAO ĐỐT LƯỠNG CỰC HÀN MẠCH&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN200</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD - sản xuất tại VIỆT NAM tặng kèm theo hệ thống&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI SẢN PHỤ KHOA</strong></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4198 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Đục xương Stille | FL554R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 4611600 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Đục xương Stille, cong, lưỡi vát 2 bên, dài 205mm, lưỡi rộng 12mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4199 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm, kẹp phẫu thuật | FO470R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 13451323 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kìm gặm xương Olivecrona, cong</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4200 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp ống dẫn | AN379R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 4229400 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp ống dẫn Magill</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4201 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở Puritan Bennett 840 | 4-840220DIUA-EN | Covidien | Ireland | Covidien LLC | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | Ireland | Nhóm 3 |  |  | 968000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-08 | <p>Máy mới 100%</p> | <p>Cấu hình cơ bản máy thở 840:</p><p>­ Máy chính: 01 Bộ</p><p>-Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>Gồm các phụ kiện chính:&nbsp;</p><p>Bộ lọc khí thở vào, sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng: 01 Cái</p><p>Bộ lọc khí thở ra, sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng: 01 cái</p><p>Tay treo ống thở và đầu treo ống thở: 01 Bộ</p><p>Phổi giả: 01 Cái</p><p>Dây nối khí nén và ôxy: 01 bộ</p><p>Bộ dây thở người lớn (sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng): 01 Bộ</p><p>Bộ dây thở trẻ em (sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng): 01 Bộ</p><p>Bộ làm ấm/ ẩm khí thở gồm:</p><p>Máy làm ấm khí thở: 01 Cái</p><p>Máy nén khí: 01 cái (mua tại Việt Nam)</p><p>Bình làm ẩm cho người lớn/ trẻ em: 01 Cái</p><p>Giá treo bộ làm ấm/ẩm khí thở: 01 Cái</p><p>Pin dự phòng: 01 Cái</p><p>Xe đẩy máy thở: 01 Cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 Bộ</p> |  | <p>Nguồn cung cấp: 220V- 50Hz.</p><p>Nhiệt độ:</p><p>- Hoạt động: 50ºF to 104ºF (10ºC to 40ºC) ở độ ẩm tương đối10% to 95% không ngưng tụ.</p><p>- Bảo quản: -4ºF to 122ºF (-20ºC to 50ºC) ở độ ẩm tương đối 10% to 95% không ngưng tụ.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-18 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-01
4202 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo vi phẫu | FM042R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 17715600 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo vi phẫu, thẳng, mũi nhọn/nhọn, cán tròn, cán lõm, dài 180mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-07
4203 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm, kẹp phẫu thuật | FO530R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 21487725 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kìm gặm xương Stille, gập góc bên, hoạt động đôi</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4204 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa SmartVue® CMOS 4K | PV480/PV482/PV628/PG150/SPK 4K | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 4000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI SẢN PHỤ KHOA 4K </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Nhật, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019-2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS 4K&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 2D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV628</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">Máy bơm khí CO2 50 lít/phút tích hợp chức năng làm ấm khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PG150</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">DAO ĐỐT LƯỠNG CỰC HÀN MẠCH&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN200</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi- sản xuất tại VIỆT NAM tặng kèm theo hệ thống&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI SẢN PHỤ KHOA</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4205 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm, kẹp phẫu thuật | FO550R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 23775368 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kìm gặm xương Luer-Stille, thẳng, hoạt động đôi</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4206 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp ống dẫn | AN911R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2211300 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp ống dẫn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4207 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | THIẾT BỊ LASER ĐIỀU TRỊ | LUMIX® C.P.S. | Fisioline S.R.L | Italy | Fisioline S.R.L | Italy | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | Italy | Nhóm 3 |  |  | 570000000 | t | Cái | true | 2021-03-23 | 2022-03-23 | <p>9W&nbsp;100W 910nm&nbsp;&nbsp;980nm&nbsp;&nbsp;650nm&nbsp;</p> | <p> 9W&nbsp; 100W 910nm&nbsp; &nbsp; 980nm&nbsp; &nbsp; 650nm&nbsp;</p> | <p> 9W&nbsp; 100W 910nm&nbsp; &nbsp; 980nm&nbsp; &nbsp; 650nm&nbsp;</p> | <p> 9W&nbsp; 100W 910nm&nbsp; &nbsp; 980nm&nbsp; &nbsp; 650nm&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-24 | Công ty TNHH thiết bị Phú Thái | 2021-03-29
4208 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn soi đáy mắt | Bộ Đèn soi đáy mắt Omega 500 | Omega 600 | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty TNHH Legatek | Đức | Nhóm 3 |  |  | 135600000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-12-31 | <p>Bộ Đèn soi đáy mắt gián tiếp Omega 600</p><p><br></p><ul><li>Sản xuất tại Đức</li><li>Hàng mới 100%, đóng gói theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất</li></ul> | <ul><li>01 đèn soi đáy mắt gián tiếp Omega 600 LED</li><li>01 đai đeo đầu siêu nhẹ</li><li>01 pin sạc và bộ sạc USB</li><li>01 thị kính 0D</li><li>01 thị kính 2D</li></ul> | <ul><li>Gương giảng dạy</li><li>Thấu kính chống lóa 20D</li><li>Ấn động củng mạc</li><li>Tấm chắn</li><li>Túi đựng</li></ul> | <ul><li>Ánh sáng LED đặc trưng của Heine cho hình ảnh rõ ràng, sắc nét và chân thực</li><li><span style="color: rgb(68, 68, 68);">Chức năng visionBOOST cho hình ảnh sáng và rõ nét</span></li><li><span style="color: rgb(68, 68, 68);">Công nghệ lập thể cho hình ảnh 3D tối ưu</span></li><li>Đai đeo trán vừa vặn, dễ chịu, siêu nhẹ</li><li>Đồng bộ hóa hội tụ và thị sai, cho hình ảnh rõ nét, kể cả với đồng tử nhỏ tới 1mm</li></ul> |  | Pin sạc và bộ sạc |  |  |  | Công ty TNHH Legatek | 2021-07-11 | Công ty TNHH Legatek | 2021-07-11
4209 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm đông máu | Máy đo đông máu tự động | Thrombo-2600 | Fortress Diagnostics | Anh | Fortress Diagnostics | Anh |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Gia Hiệp | Anh | Nhóm 3 |  |  | 1233080000 | t | Cái | true | 2021-03-05 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích đông máu tự động THROMBO-2600 là sự kết hợp hoàn hảo của tính ổn định, tính chính xác, tính hiệu quả trong kỹ thuật xét nghiệm đông máu hiện nay. Công nghệ đo được thiết kế từ 3 phương pháp: Đông máu, nhiễm sắc thể và miễn dịch. Máy được thiết kế đơn giản, phần mềm linh hoạt rất dễ cho người sử dụng</p> | <p><strong>Máy chính</strong></p><p><strong>Bộ linh kiện tiêu chuẩn của hãng</strong></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Gia Hiệp | 2021-03-05 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Gia Hiệp | 2021-03-05
4210 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm, kẹp phẫu thuật | FO632R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 10842411 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kìm cắt xương Liston, gập góc</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4211 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim vi phẫu | FM390R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 26619600 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mang kim vi phẫu Durogrip TC, thẳng, cán tròn, màu vàng, có khóa cài, cán kiểu nhíp, bước răng 0,2mm, dài&nbsp;200mm, dùng cho chỉ từ 6/0 - 10/0</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4212 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa 3D Enstein Vision® 3.0 Full HD | PV630/PV631/PV632/PV648/PG150/SPK 3D Full HD | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 5500000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI 3D SẢN PHỤ KHOA</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019 – 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">xử lý hình ảnh trung tâm 3D</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV630</p><p class="ql-align-justify">Đầu Camera 3D cảm biến CMOS KÈM ỐNG KÍNH SOI 0 ĐỘ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV631</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify"><strong>MÀN HÌNH CHUYÊN DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI 3D, KÍCH THƯỚC 31.5 INCHES:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV648</p><p class="ql-align-justify"><strong>BƠM CO2 VỚI TỐC ĐỘ BƠM 50 LÍT/PHÚT, CÓ CHỨC NĂNG SƯỞI ẤM, CÓ CHỨC NĂNG HÚT KHÓI:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PG150</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">DAO ĐỐT LƯỠNG CỰC HÀN MẠCH&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN200</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify"><strong>XE ĐẨY CHUYÊN DỤNG </strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI SẢN PHỤ KHOA</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;</strong>Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4213 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu tích | BC060R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1287300 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4214 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ PTNS ổ bụng cơ bản | Bộ cụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản | Ackermann Instrumente GmbH | Đức | Ackermann Instrumente GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | t | Bộ | false | 2021-06-01 | 2021-12-31 | <p>Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi ổ bụng phục vụ trong phẫu thuật nội soi ổ bụng.</p> | <p><strong>Cấu hình cơ bản:</strong></p><p>Bao gồm:</p><p><span style="color: black;">Forceps phẫu tích Kelly, </span></p><p><span style="color: black;">Hàm forceps Kelly, </span></p><p><span style="color: black;">Nòng trocar đầu sắc hình tam giác</span></p><p><span style="color: black;">Nòng trocar đầu tù</span></p><p><span style="color: black;">Hàm kẹp kim, loại thẳng,</span></p><p><span style="color: black;">﻿Hàm forceps Kelly</span></p><p><span style="color: black;">...</span></p> |  | <p>Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi ổ bụng phục vụ trong phẫu thuật nội soi ổ bụng.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | 2021-06-01 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | 2021-06-04
4215 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm, kẹp phẫu thuật | FO645R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 26691158 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kìm cắt xương Liston, cong, hoạt động đôi</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4216 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV819R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 10721900 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>2 thanh nối khung banh bụng, dài 100mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tự giữ Weitlaner, 3x4 răng tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
4217 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim vi phẫu | FM539R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 40380900 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mang kim vi phẫu Diadust, kiểu khỏe, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, có khóa cài, cán kiểu nhíp, màu vàng, dài 230mm, dùng cho chỉ tới 2/0</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4218 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Ống hút phẫu thuật | GF381R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 2142922 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Ống hút Fergusson, trục Luer</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4219 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa 3D Enstein Vision® 3.0 4K | PV630/PV631/PV632/PV644/PG150/SPK 3D 4K | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 6000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI SẢN PHỤ KHOA 3D 4K</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019 – 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 3D 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV630</p><p class="ql-align-justify">Đầu Camera 3D cảm biến CMOS KÈM ỐNG KÍNH SOI 0 ĐỘ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV632</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 3D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV644</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify"><strong>MÁY BƠM HƠI Ổ BỤNG CÓ CHỨC NĂNG LÀM ẤM KHÍ VÀ HÚT KHÓI</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: <span style="color: black;">PG150</span></p><p class="ql-align-justify">DAO ĐỐT LƯỠNG CỰC HÀN MẠCH&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN200</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI SẢN PHỤ KHOA</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4220 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện (Nguồn cắt đốt) | ESG-150 | Olympus Winter & Ibe GmbH | Đức | Olympus Winter & Ibe GmbH | Đức | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Đức | Nhóm 3 |  |  | 370000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-30 | 2021-09-30 | <ol><li><strong>Bộ nguồn cắt đốt chuyên dụng cùng phụ kiện </strong></li></ol><p><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Tần số cao tần: 356 kHz</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Loại, cấp bảo vệ: CF, cấp I </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Nguồn điện cung cấp: 220 - 240V, 100 - 200V (WB991046), 50/60 Hz, 650 VA </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Cắt đơn cực: 120W@500 Ohms</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">PulseCut slow/fast: 120W@500 Ohms </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Soft Coag: 120W@100 Ohms </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Forced Coag: 120W@500 Ohms </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Ngõ ra lưỡng cực - Giắ cắm: 2 chân 28,8mm và ø 4/8 mm đồng trục </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Cut Lưỡng cực: 100W@500 Ohms </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đốt lưỡng cực: 120W@100 Ohms </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Phụ kiện tiêu chuẩn: + Bàn đạp chân điều khiển cho nguồn cắt đốt</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><ol><li><strong>Điện cực bệnh nhân </strong></li><li><strong>Dây điện kết nối </strong></li><li><strong>Dây cáp nối điện cực bệnh nhân</strong></li></ol> | <ol><li><strong>Bộ nguồn cắt đốt chuyên dụng cùng phụ kiện </strong></li></ol><p><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Tần số cao tần: 356 kHz</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Loại, cấp bảo vệ: CF, cấp I </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Nguồn điện cung cấp: 220 - 240V, 100 - 200V (WB991046), 50/60 Hz, 650 VA </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Cắt đơn cực: 120W@500 Ohms</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">PulseCut slow/fast: 120W@500 Ohms </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Soft Coag: 120W@100 Ohms </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Forced Coag: 120W@500 Ohms </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Ngõ ra lưỡng cực - Giắ cắm: 2 chân 28,8mm và ø 4/8 mm đồng trục </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Cut Lưỡng cực: 100W@500 Ohms </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đốt lưỡng cực: 120W@100 Ohms </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Phụ kiện tiêu chuẩn: + Bàn đạp chân điều khiển cho nguồn cắt đốt</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><ol><li><strong>Điện cực bệnh nhân </strong></li><li><strong>Dây điện kết nối </strong></li><li><strong>Dây cáp nối điện cực bệnh nhân</strong></li></ol><p><br></p> |  | <p><strong>Bộ nguồn cắt đốt chuyên dụng cùng phụ kiện </strong></p><p><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Tần số cao tần: 356 kHz</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Loại, cấp bảo vệ: CF, cấp I </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Nguồn điện cung cấp: 220 - 240V, 100 - 200V (WB991046), 50/60 Hz, 650 VA </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Cắt đơn cực: 120W@500 Ohms</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">PulseCut slow/fast: 120W@500 Ohms </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Soft Coag: 120W@100 Ohms </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Forced Coag: 120W@500 Ohms </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Ngõ ra lưỡng cực - Giắ cắm: 2 chân 28,8mm và ø 4/8 mm đồng trục </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Cut Lưỡng cực: 100W@500 Ohms </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đốt lưỡng cực: 120W@100 Ohms </span></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <ul><li>Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao, lắp đặt</li><li>Không áp dụng bảo hành cho phụ kiện và lỗi do người sử dụng</li></ul><p><br></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-03-24 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-06-30
4221 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Ống hút phẫu thuật | GF946R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 4510475 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Ống hút De Bakey</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-08
4222 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV821R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 9271700 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>2 thanh nối khung banh bụng, dài 100mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tự giữ Weitlaner, 3x4 răng tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
4223 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ đặt nội khí quản khó 2 lưỡi | bộ đặt nội khí quản khó 2 lưỡi | Kirchner & Wilhelm GmbH +Co.,KG | Đức | Kirchner & Wilhelm GmbH +Co.,KG | Đức | ["2020"] | Công ty cổ phần vật tư và thiết bị y tế Thăng Long | Đức | Nhóm 3 |  |  | 39600000 | t | Bộ | false | 2021-06-01 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN KHÓ 2 LƯỠI</strong></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: </span>&nbsp;<span style="color: black;">Kirchner &amp; Wilhelm GmbH + Co. KG</span></p><p><span style="color: black;">Nước sản xuất: Đức</span></p><p><span style="color: black;">Năm sản xuất: 2020 trở về sau</span></p><p><br></p><p><span style="color: black;">Hàng mới 100%</span></p> | <p><span style="color: black;">Bộ đặt nội khí quản khó 2 lưỡi số 3 và số 4 , tuyền quang F.O</span></p> |  | <p><span style="color: black;">Bộ đặt nội khí quản khó 2 lưỡi số 3 và số 4 , tuyền quang F.O</span></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần vật tư và thiết bị y tế Thăng Long | 2021-06-01 | Công ty cổ phần vật tư và thiết bị y tế Thăng Long | 2021-06-01
4224 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu tích | BC156R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2736300 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích Joseph</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4225 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Khay lưới | JF223R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 9446194 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn&nbsp;1/1, có chân</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
4226 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | bộ dụng cụ tiểu phẫu | Rebstock Instrument GmbH | Đức | Rebstock Instrument GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty cổ phần vật tư và thiết bị y tế Thăng Long | Đức | Nhóm 3 |  |  | 16390000 | t | Bộ | false | 2021-06-01 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">BỘ DỤNG CỤ TIỂU PHẪU</strong></p><p><span style="color: black;">Hãng sản xuất: </span>Rebstock Instruments GmbH</p><p><span style="color: black;">Nước sản xuất: Đức</span></p><p><span style="color: black;">Năm sản xuất: 2020 trở về sau</span></p><p> </p><p><span style="color: black;">Hàng mới 100%</span></p> | <p><span style="color: black;">Bộ dụng cụ tiểu phẫu gồm 14 mục/ 18 chi tiết</span></p> |  | <p><span style="color: black;">Bộ dụng cụ tiểu phẫu gồm 14 mục/ 18 chi tiết</span></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần vật tư và thiết bị y tế Thăng Long | 2021-06-01 | Công ty cổ phần vật tư và thiết bị y tế Thăng Long | 2021-06-01
4227 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV822R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 13121200 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp nối dùng cho hệ thống banh Muenster</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tự giữ Weitlaner, 3x4 răng tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
4228 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV829R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 20711900 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Tay giữ Muenster</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tự giữ Weitlaner, 3x4 răng tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
4229 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | Hệ thống phẫu thuật nội soi tim mạch SmartVue® CMOS Full HD | PV480/PV482/PV638/PG150/TM Full HD | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT TIM MẠCH FULL HD</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Mỹ, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất:&nbsp;2019-2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm Full HD</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS Full HD 27”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV638</p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify"><strong>MÁY BƠM HƠI Ổ BỤNG CÓ CHỨC NĂNG LÀM ẤM KHÍ VÀ HÚT KHÓI</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: <span style="color: black;">PG150</span></p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD - sản xuất tại VIỆT NAM tặng kèm theo hệ thống&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TIM MẠCH</strong></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4230 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Khay lưới | JF253R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 7199893 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn&nbsp;3/4, có chân</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
4231 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY SÓNG XUNG KÍCH TRỊ LIỆU | KIMATUR GO | TUR Therapietechnik GmbH | Đức | TUR Therapietechnik GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà |  | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2021-12-31 | <p>I. Thông tin chung</p><p>Thiết bị mới 100%</p><p>Năm sản xuất : 2020 trở về sau</p><p>Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, CE 0482</p><p>Đạt tiêu chuẩn : EN ISO 13485 : 2012 + AC : 2012</p> | <p>II. Cấu hình cơ bản</p><p>-&nbsp;01 Máy chính&nbsp;- Kimatur Go</p><p>-&nbsp;01 Màn hình 12,1 “ + giá xe đẩy </p><p>-&nbsp;01 Tay súng bắn sóng xung kích</p><p>-&nbsp;01 Đầu phát kích thước SM 12mm&nbsp;</p><p>-&nbsp;01 Đầu phát kích thước MM 14mm&nbsp;</p><p>-&nbsp;01 Đầu phát kích thước MT 14mm&nbsp;</p><p>-&nbsp;01 Đầu phát kích thước XL 28mm </p><p>-&nbsp;01 Lọ gel tiếp xúc 250ml&nbsp;</p><p>-&nbsp;01 Dây nguồn cung cấp&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;01 Tài liệu HDSD Anh – Việt</p> |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;Số kênh điều trị : 1 kênh</p><p>-&nbsp;Màn hình hiển thị : VGA màu cảm ứng 12,1 inch</p><p>-&nbsp;Hệ điều hành : Windows CE</p><p>-&nbsp;Ngôn ngữ vận hành: Có phần mềm Tiếng Đức, Tiếng Anh, Tiếng Việt…</p><p>-&nbsp;Ngôn ngữ sử dụng&nbsp;: Có ngôn ngữ Tiếng Việt</p><p>-&nbsp;Cập nhật phần mềm truy cập từ xa hoặc thông qua USB</p><p>-&nbsp;Màn hình cảm ứng VGA công nghệ đồ họa giải phẫu </p><p>-&nbsp;Cơ sở dữ liệu của bệnh nhân với bộ nhớ mở rộng</p><p>-&nbsp;Điều trị các bệnh lý từ điển bách khoa toàn thư, minh họa giải phẫu và hướng dẫn chụp ảnh để xử lý</p><p>-&nbsp;Tần số cao : 1- 22 Hz ( Max 35 Hz option)</p><p>-&nbsp;Áp suất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1- 6.6 Bar</p><p>-&nbsp;Áp lực dương tối đa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 28 MPa</p><p>-&nbsp;Mật độ năng lượng cao&nbsp;: 0,72 mJ / mm</p><p>-&nbsp;Có thể điều chế áp suất, tần số, áp lực</p><p>-&nbsp;Có 55 phác đồ điều trị tích hợp</p><p>-&nbsp;Cơ sở dữ liệu lưu bệnh nhân lên tới 1.000.000 mục</p><p>-&nbsp;Bộ nhớ trong 1GB có thể mở rộng lên 8G</p><p>-&nbsp;Hướng dẫn sử dụng có hình ảnh giải phẫu 3D</p><p>-&nbsp;Báo cáo tiến đô VAS,in báo cáo.</p><p>-&nbsp;Số lượng xung cho mỗi bộ kit : 2.000.000</p><p>-&nbsp;Trọng lượng tay sung xung kích 800g</p><p>-&nbsp;Nó có hai đầu ra độc lập cho phép kết nối hai thiết</p><p>-&nbsp;Thiết lập dễ dàng bộ đếm xung</p><p>-&nbsp;Tạo lưu trữ chương trình điều trị của người sử dụng</p><p>-&nbsp;Tạo lưu trữ thông tin bệnh nhận và thông số theo dõi quá trình điều trị</p><p>-&nbsp;Thông tin bệnh lý và thông số định sẵn (thư viện bệnh lý điều trị )</p><p>-&nbsp;Chương trình điều trị nhanh.</p><p>-&nbsp;Thông báo lỗi </p><p>-&nbsp;Cảnh báo thông báo khi kết thúc </p><p>-&nbsp;Hiển thị quá trình điều trị</p><p>-&nbsp;Hiển thị gia trị đầu ra</p><p>-&nbsp;Thay đổi tất cả các cài đặt phần mềm, ví dụ: âm thanh, thiết kế, vv…</p><p>-&nbsp;Đầu phát sóng mở rộng :</p><p> Đầu phát đa hướng :&nbsp;ø 12 mm ( Kim loại )</p><p> Đầu phát đa hướng :&nbsp;ø 14 mm ( Kim loại ) </p><p> Đầu phát đa hướng :&nbsp;ø 14 mm ( Nhựa )</p><p> Đầu phát đa hướng :&nbsp;ø 28 mm&nbsp;( nhựa )</p><p>-&nbsp;Trọng lượng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;12 kg</p><p>-&nbsp;Kích thước máy &nbsp;:&nbsp;330 x 320 x 230 mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-15 | Công ty TNHH Thương mại thiết bị y tế Thiên Hà | 2020-12-15
4232 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp giử xương | FO112R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 12358500 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp giữ xương, thẳng, khớp vít, dài 210mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4233 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính Widex EVOKE EBB3D 110 | EVOKE EBB3D 110 | Widex A/S | Đan Mạch | Widex A/S | Đan Mạch |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG |  | Nhóm 3 |  |  | 20000000 | f | Bộ | true | 2021-05-14 | 2022-05-14 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Máy trợ thính công suất cao dành cho người lớn và trẻ em</span></p> | <p>Máy chính: 01 máy</p><p>Hộp đựng máy: 01 hộp</p> |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số</p><p>-Số kênh : 6</p><p>-Số chương trình: 3</p><p>- Mức độ khuếch đại tối đa: 76SPL; Công suất đầu ra tối đa 139db SPL</p><p>-Hiệu chỉnh bằng phần mềm theo thính lực đồ</p><p>-Công nghệ Zen điều trị ù tai</p><p>-Công nghệ SoundSense Learn</p><p>-Công nghệ nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động</p><p>-Định hướng âm thanh</p><p>-Dành cho mức độ nghe kém từ nặng đến Sâu</p><p>-Kết nối đIện thoại hệ điều hành IOS, Android và phụ kiện: Roger, TV DEX,...</p><p>- Loại Pin sử dụng: Zin C air , cỡ Pin A13</p> | <p>Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ</p><p>Bảo hành: 02 năm</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-05-14 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG | 2021-06-01
4234 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm đông máu | Máy xét nghiệm đông máu bán tự động BIO SOLEA 2- COAGULOMETER 2 CHANNELS | BIO SOLEA 2 | Biolabo SAS/Pháp | Pháp | Biolabo SAS/Pháp | Pháp |  | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 102144000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-03-31 | <p>Máy đo đông máu Bio solea 2 là dụng cụ đo bán tự động được kiểm soát bởi bộ xử lý để phân tích đông máu trong chẩn đoán in vitro. Hệ thống đo quang cơ học xác định thời gian đông máu của huyết tương bằng cách sử dụng hiệu ứng thay đổi mật độ quang khi quá trình đông máu bắt đầu. Hệ thống theo dõi tiến trình phản ứng trong quá trình phân tích và cho biết kết quả quan trọng đối với người dùng . Máy tính được tích hợp xử lỹ thời gian đo. Kết quả được đưa ra trong một số đơn vị tính, chẳng hạn như INR, % hoặc mg/dl. Việc kiểm tra tự động BIO-SOLEA 2 giúp loại bỏ nhu cầu bảo trì và cài đặt. Thiết kế nhỏ gọn và dễ dàng thao tác giúp cho BiO- SOLEA 2 là thiết bị phân tích đông máu có hiệu năng cao.&nbsp;</p> | <p align="left">SOLEA 2&amp;4 : có 2-4 kênh phân tích các xét nghiệm PT/APTT/TT/Fibrinogen và 4 nhân tố đông máu mở rộng khác Hệ thống phân tích cơ học Tự động phân phối thuốc và phân tích Hệ thống mở không cần bảo trì</p> | [7 empty] | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | 2020-10-30 | Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện | 2021-01-08
4235 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, hóa chất chuyên dụng | Tủ bảo quản vắc xin, thuốc, dược phẩm | HYC-290 | Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd | Trung Quốc | Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 54000000 | t | Cái | true | 2021-05-29 | 2023-07-06 | <p><strong>Tủ bảo quản vắc xin, thuốc, dược phẩm 290 lít, cửa kính (2 ÷ 8</strong><sup><strong>o</strong></sup><strong>C)</strong></p><p><strong>Model: HYC-290</strong></p><p>Hãng sản xuất: Haier Biomedical Co., Ltd (đạt tiêu chuẩn WHO, GPM, ISO, CE...)</p><p>Lắp ráp tại: Trung Quốc</p><p><strong><em><u>Tính năng:</u></em></strong></p><p><em>- Đạt hệ thống quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9001:2015/GB/T 19001-2016</em></p><p><em>- Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế: Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016</em></p><p><em>- Đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường GB / T24001-2001/ ISO14001:2015</em></p><p><em>- Đạt tiêu chuẩn về điện áp thấp theo tiêu chuẩn: 2014/30/EU, kiểm tra theo tiêu chuẩn EN 61326-1:2013</em></p><p>- Tủ lạnh dược phẩm phù hợp cho việc bảo quản vắc xin, sinh phẩm, chất chuẩn, chất đối chiếu trong kho dược, công ty dược phẩm, bệnh viên, trung tâm ý tế dự phòng và các viện nghiên cứu</p><p>- Đặc trưng của thiết bị: WHO khuyến cáo sử dụng tủ lạnh chuyên dụng trong việc bảo quản vaccine, chất chuẩn, hóa chất, sinh phẩm để đảm bảo ổn định an toàn trong bảo quản.</p><p>- Công nghệ tiên tiến:</p><p>+ Được thiết kế cải tiến về nhiệt độ và các tính năng điều khiển thân thiện hơn với người dùng</p><p><strong>+ Kiểm soát nhiệt độ chính xác duy trì 2°Cđến 8°C trong toàn bộ thiết bị với mức tăng có thể điều chỉnh ở 0.1°C</strong></p><p>+ Giao diện người dùng được cải tiến bao gồm khả năng lưu trữ dữ liệu lên đến 10 năm</p><p>+ Dàn ngưng tụ làm mát bằng không khí lớn cải thiện độ bền của hệ thống lạnh, độ tin cậy và hiệu suất làm lạnh</p><p>- Thiết kế gọn nhẹ:</p><p>+ Dữ liệu nhiệt độ của hệ thống quản lý lưu trữ mới được cải tiến có thể tải xuống từ cổng USB</p><p>+ Truy xuất dữ liệu nhiệt độ</p><p>+ Cửa kính hai lớp có hệ thống gia nhiệt cho phép nhìn rõ các sản phẩm được lưu trữ mà không bị đọng sương ở 32°Cvà điều kiện môi trường có độ ẩm tương đối 85%</p><p>+ Đèn chiếu sáng LED bên trong tiết kiệm năng lượng và cung cấp độ sáng tốt cho bên trong để dễ dàng xác định vị trí và nhận dạng sản phẩm.</p><p>+ Giá có nhãn đáp ứng nhu cầu cần thiết để lưu trữ và truy xuất tìm lại sản phẩm nhanh chóng.</p><p>- An toàn:</p><p>+ Độ đồng đều nhiệt độ 3<sup>o</sup>C</p><p>+ Điều khiển nhiệt độ vi xử lý, hiển thị màn hình kỹ thuật số.</p><p>+ Cảnh báo sự cố bao gồm nhiệt độ cao / thấp, cửa khép hờ, lỗi cảm biến, mất điện, pin yếu và cảnh báo từ xa</p> | <p><strong>Tủ bảo quản vắc xin, thuốc, dược phẩm 290 lít, cửa kính (2 ÷ 8</strong><sup><strong>o</strong></sup><strong>C)</strong></p><p><strong>Model: HYC-290</strong></p><p>- Tủ lạnh dược phẩm phù hợp cho việc bảo quản vắc xin, sinh phẩm, chất chuẩn, chất đối chiếu trong kho dược, công ty dược phẩm, bệnh viên, trung tâm ý tế dự phòng và các viện nghiên cứu</p><p>- Đặc trưng của thiết bị: WHO khuyến cáo sử dụng tủ lạnh chuyên dụng trong việc bảo quản vaccine, chất chuẩn, hóa chất, sinh phẩm để đảm bảo ổn định an toàn trong bảo quản.</p><p>- Công nghệ tiên tiến:</p><p>+ Được thiết kế cải tiến về nhiệt độ và các tính năng điều khiển thân thiện hơn với người dùng</p><p><strong>+ Kiểm soát nhiệt độ chính xác duy trì 2°Cđến 8°C trong toàn bộ thiết bị với mức tăng có thể điều chỉnh ở 0.1°C</strong></p><p>+ Giao diện người dùng được cải tiến bao gồm khả năng lưu trữ dữ liệu lên đến 10 năm</p><p>+ Dàn ngưng tụ làm mát bằng không khí lớn cải thiện độ bền của hệ thống lạnh, độ tin cậy và hiệu suất làm lạnh</p><p>- Thiết kế gọn nhẹ:</p><p>+ Dữ liệu nhiệt độ của hệ thống quản lý lưu trữ mới được cải tiến có thể tải xuống từ cổng USB</p><p>+ Truy xuất dữ liệu nhiệt độ</p><p>+ Cửa kính hai lớp có hệ thống gia nhiệt cho phép nhìn rõ các sản phẩm được lưu trữ mà không bị đọng sương ở 32°Cvà điều kiện môi trường có độ ẩm tương đối 85%</p><p>+ Đèn chiếu sáng LED bên trong tiết kiệm năng lượng và cung cấp độ sáng tốt cho bên trong để dễ dàng xác định vị trí và nhận dạng sản phẩm.</p><p>+ Giá có nhãn đáp ứng nhu cầu cần thiết để lưu trữ và truy xuất tìm lại sản phẩm nhanh chóng.</p><p>- An toàn:</p><p>+ Độ đồng đều nhiệt độ 3<sup>o</sup>C</p><p>+ Điều khiển nhiệt độ vi xử lý, hiển thị màn hình kỹ thuật số.</p><p>+ Cảnh báo sự cố bao gồm nhiệt độ cao / thấp, cửa khép hờ, lỗi cảm biến, mất điện, pin yếu và cảnh báo từ xa</p><p><strong><em><u>Cung cấp bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Máy chính</p><p>- Chân có lắp bánh xe</p><p>- Cổng kiểm tra nhiệt độ (nếu cần)</p><p>- Giá để mẫu: 05 cái</p><p>- Tài liệu HDSD</p> |  | <p><strong><em><u>Tính năng:</u></em></strong></p><p><em>- Đạt hệ thống quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9001:2015/GB/T 19001-2016</em></p><p><em>- Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế: Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016</em></p><p><em>- Đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường GB / T24001-2001/ ISO14001:2015</em></p><p><em>- Đạt tiêu chuẩn về điện áp thấp theo tiêu chuẩn: 2014/30/EU, kiểm tra theo tiêu chuẩn EN 61326-1:2013</em></p><p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p><strong>- Kiểu tủ đứng, 1 cửa kính</strong></p><p>- Phân loại an toàn khí hậu: Class N</p><p>- Kiểu làm lạnh: Làm lạnh bằng dòng khí cưỡng bức</p><p>- Chế độ rã đông: tự động</p><p>- Môi chất làm lạnh: HC</p><p>- Độ ồn: 43dB (A)</p><p>- Dải nhiệt độ điều khiển: <strong>2 – 8oC</strong></p><p>- Bộ điều khiển vi xử lý</p><p>- Hiển thị màn hình LED</p><p>- <strong>Dung tích tủ: 290 lít</strong></p><p>- Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 530 x 555 x 1080 mm</p><p>- Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 665 x 710 x 1665 mm</p><p>- Trọng lượng tủ: 105kg</p><p>- Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz</p><p>- Công suất: 350W</p><p>- Có thể nâng cấp thêm cổng USB để truy xuất dữ liệu ra máy tính (lựa chọn thêm)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-05-29 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-06-01
4236 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt SL 130 và phụ kiện (cấu hình cơ bản) | Slit Lamp SL 130 | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 408000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện</p> | <p>Kính hiển vi với 5 mức phóng đại: 01 chiếc<br /> Nguồn sáng Halogen:01 chiếc<br /> Ống kính hai mắt:01 chiếc<br /> Thị kính 10x: &nbsp;&nbsp; &nbsp;02 Chiếc<br /> Bao phủ chống bụi: 01 chiếc<br /> Tỳ cằm bệnh nhân: 01 chiếc<br /> Bộ nguồn cấp: 01 chiếc<br /> Dây cáp nguồn: 01 chiếc<br /> Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>1- Hệ thống chiếu sáng<br /> Nguồn sáng Halogen 6V 20W với độ sáng điều chỉnh liên tục.<br /> Núm điều khiển chiều cao, chiều rộng, xoay, di chuyển khe sáng đặt ở vị trí thuận lợi cho phép vận hành bằng 1 tay. Biên độ khe sáng cho phép đặt kính tiếp xúc và quan sát hết bề rộng của mắt.<br /> Chiều cao khe sáng từng nấc 0,3 /2.5/ 3,5 / 7/10/14 mm, 3 khe sáng<br /> Chiều rộng khe sáng điều chỉnh liên tục trong phạm vi 1-14mm<br /> Khe sáng có thể xoay ±90 độ, liên tục<br /> Điều chỉnh lệch tâm + 4 độ theo phương ngang, vị trí dừng ở 0 độ<br /> Bộ lọc: Lọc xanh dương và xanh lá cây – có thể đưa ra / vào, lọc hấp thụ nhiệt gắn sẵn thương xuyên.<br /> Khoảng cách làm việc tự do trong khoảng 65mm từ thấu kính đến mắt bệnh nhân. Khoảng cách từ mắt bác sĩ đến mắt bệnh nhân trong khoảng 31 cm thuận lợi cho việc điều chỉnh mắt bệnh nhân và giữ kính tiếp xúc</p> <p>2- Kính hiển vi<br /> Bộ phóng đại với 5 mức: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x với thị kính 10x. Trường nhìn 6 mm – 40 mm.&nbsp;<br /> Ống kính hai mắt kiểu hội tụ&nbsp;<br /> Thị kính 10x, bù trừ khúc xạ + 8D. Có thể chọn thị kính 12.5x<br /> Hệ thống quang học phủ nhiều lớp cho phép có hiệu quả sáng tối đa, ít mất ánh sáng và độ nét cao.<br /> Góc của lăng kính có thể chỉnh từ 0 - 20° thuận lợi cho việc khám mắt&nbsp;</p> <p>3- Hệ thống dịch chuyển<br /> Tay cầm điều khiển bằng 1 tay kiểu Joystick cho phép di chuyển theo cả 3 trục, phạm vi dịch chuyển theo trục ngang X 90mm, trục dọc Y 110 mm, lên xuống Z 30 mm.<br /> Khóa nhanh cho phép cố định thiết bị, cho phép bác sĩ kiểm soát tốt trong quá trình khám. &nbsp;<br /> Núm vặn điều chỉnh ma sát dịch chuyển ngang thuận lợi cho việc lấy dị vật hoặc đo nhãn áp.<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
4237 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ đựng bệnh phẩm | JG522R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 477847 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Bát đựng bệnh phẩm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-04-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
4238 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu tích | BC157R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2824500 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích Joseph cong</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4239 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ đựng bệnh phẩm | JG504R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 540032 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Khay đựng hình quả thận</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
4240 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ đựng bệnh phẩm | JG508R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 664387 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Chen chum</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-04-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
4241 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống vận chuyển mẫu và thiết bị phụ trợ | Hộp bảo quản vắc xin 2-8oC xách tay | QBLL0830 | Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd | Trung Quốc | Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 12000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-29 | 2021-08-29 | <h1>Hộp bảo quản mẫu 2-8<sup>o</sup>C xách tay 30 lít</h1><p><strong style="color: windowtext;">Model: QBLL0830</strong></p><p>Hãng sản xuất: Haier Biomedical Co., Ltd (đạt tiêu chuẩn WHO, GPM, ISO, CE...)</p><p>Lắp ráp tại: Trung Quốc</p><p><strong><em><u>Tính năng: </u></em></strong></p><p><em>- Đạt hệ thống quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9001:2015/GB/T 19001-2016</em></p><p><em>- Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế: Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016</em></p><p><em>- Đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường GB / T24001-2001/ ISO14001:2015</em></p> | <h1><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></h1><p>- Thích hợp bảo quản vac xin khi vận chuyển</p><p>- Được bảo quản lạnh hoặc cách nhiệt, sạch sẽ, không độc hại, không mục nát, không sợ va chạm, dễ vệ sinh;</p><p>- Đạt được 24h trong khoảng nhiệt độ từ 2 độ đến 8 độ theo yêu cầu của người dùng;</p><p>- Đảm bảo chống va đập và độ bền lâu dài;</p><p>- Tích hợp thiết kế cách nhiệt, hiệu suất làm kín tốt, thời gian cách nhiệt lâu dài;</p><p>- Cấp thực phẩm, thân thiện với môi trường, chống nghiền, chống thấm nước, chống bụi, khả năng chống chịu mạnh;</p><p>- Dễ dàng mang theo, có thể mang trên lưng hoặc cầm tay;</p><p>- Thân hộp được trang bị màn hình, có thể đọc trực quan nhiệt độ trong hộp</p><p>- Dung tích: <strong>30 lít</strong></p><p>- Kích thước trong (rộng x sâu x cao): 475 x 245 x 295 mm</p><p>- Kích thước ngoài (rộng x sâu x cao): 580 x 310 x 360 mm</p><p>- Số bình đá khô cấp kèm: 6</p><p>- Vật liệu cấu tạo: nhựa PP</p><p>- Không dùng điện. Sử dụng đá (bình tích lạnh) để làm lạnh, duy trì nhiệt độ lạnh.</p><p>- Trọng lượng: 4.5kg</p><p><strong><em><u>Cung cấp bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Hộp bảo quản</p><p>- Phụ kiện tiêu chuẩn</p><p>- Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <h1><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></h1><p>- Thích hợp bảo quản vac xin khi vận chuyển</p><p>- Được bảo quản lạnh hoặc cách nhiệt, sạch sẽ, không độc hại, không mục nát, không sợ va chạm, dễ vệ sinh;</p><p>- Đạt được 24h trong khoảng nhiệt độ từ 2 độ đến 8 độ theo yêu cầu của người dùng;</p><p>- Đảm bảo chống va đập và độ bền lâu dài;</p><p>- Tích hợp thiết kế cách nhiệt, hiệu suất làm kín tốt, thời gian cách nhiệt lâu dài;</p><p>- Cấp thực phẩm, thân thiện với môi trường, chống nghiền, chống thấm nước, chống bụi, khả năng chống chịu mạnh;</p><p>- Dễ dàng mang theo, có thể mang trên lưng hoặc cầm tay;</p><p>- Thân hộp được trang bị màn hình, có thể đọc trực quan nhiệt độ trong hộp</p><p>- Dung tích: <strong>30 lít</strong></p><p>- Kích thước trong (rộng x sâu x cao): 475 x 245 x 295 mm</p><p>- Kích thước ngoài (rộng x sâu x cao): 580 x 310 x 360 mm</p><p>- Số bình đá khô cấp kèm: 6</p><p>- Vật liệu cấu tạo: nhựa PP</p><p>- Không dùng điện. Sử dụng đá (bình tích lạnh) để làm lạnh, duy trì nhiệt độ lạnh.</p><p>- Trọng lượng: 4.5kg</p><p><strong><em><u>Cung cấp bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Hộp bảo quản</p><p>- Phụ kiện tiêu chuẩn</p><p>- Hướng dẫn sử dụng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-05-29 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-06-01
4242 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu tích | BC162R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1484700 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích Kilner thẳng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4243 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhãn nhận biết | JG785B | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 197211 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhãn nhận biết</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
4244 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, hóa chất chuyên dụng | Tủ bảo quản vắc xin, thuốc, dược phẩm | HYC-390 | Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd | Trung Quốc | Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 60000000 | t | Cái | true | 2021-05-29 | 2024-05-31 | <p><strong>Tủ bảo quản vắc xin, thuốc, dược phẩm 390 lít, cửa kính (2 ÷ 8</strong><sup><strong>o</strong></sup><strong>C)</strong></p><p><strong>Model: HYC-390</strong></p><p>Hãng sản xuất: Haier Biomedical Co., Ltd (đạt tiêu chuẩn WHO, GPM, ISO, CE...)</p><p>Lắp ráp tại: Trung Quốc</p><p><strong><em><u>Tính năng:</u></em></strong></p><p><em>- Đạt hệ thống quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9001:2015/GB/T 19001-2016</em></p><p><em>- Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế: Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016</em></p><p><em>- Đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường GB / T24001-2001/ ISO14001:2015</em></p><p><em>- Đạt tiêu chuẩn về điện áp thấp theo tiêu chuẩn: 2014/30/EU, kiểm tra theo tiêu chuẩn EN 61326-1:2013</em></p> | <p>- Tủ lạnh dược phẩm phù hợp cho việc bảo quản vắc xin, sinh phẩm, chất chuẩn, chất đối chiếu trong kho dược, công ty dược phẩm, bệnh viên, trung tâm ý tế dự phòng và các viện nghiên cứu</p><p>- Đặc trưng của thiết bị: WHO khuyến cáo sử dụng tủ lạnh chuyên dụng trong việc bảo quản vaccine, chất chuẩn, hóa chất, sinh phẩm để đảm bảo ổn định an toàn trong bảo quản.</p><p>- Công nghệ tiên tiến:</p><p>+ Được thiết kế cải tiến về nhiệt độ và các tính năng điều khiển thân thiện hơn với người dùng</p><p><strong>+ Kiểm soát nhiệt độ chính xác duy trì 2°Cđến 8°C trong toàn bộ thiết bị với mức tăng có thể điều chỉnh ở 0.1°C</strong></p><p>+ Giao diện người dùng được cải tiến bao gồm khả năng lưu trữ dữ liệu lên đến 10 năm</p><p>+ Dàn ngưng tụ làm mát bằng không khí lớn cải thiện độ bền của hệ thống lạnh, độ tin cậy và hiệu suất làm lạnh</p><p>- Thiết kế gọn nhẹ:</p><p>+ Dữ liệu nhiệt độ của hệ thống quản lý lưu trữ mới được cải tiến có thể tải xuống từ cổng USB</p><p>+ Truy xuất dữ liệu nhiệt độ</p><p>+ Cửa kính hai lớp có hệ thống gia nhiệt cho phép nhìn rõ các sản phẩm được lưu trữ mà không bị đọng sương ở 32°Cvà điều kiện môi trường có độ ẩm tương đối 85%</p><p>+ Đèn chiếu sáng LED bên trong tiết kiệm năng lượng và cung cấp độ sáng tốt cho bên trong để dễ dàng xác định vị trí và nhận dạng sản phẩm.</p><p>+ Giá có nhãn đáp ứng nhu cầu cần thiết để lưu trữ và truy xuất tìm lại sản phẩm nhanh chóng.</p><p>- An toàn:</p><p>+ Độ đồng đều nhiệt độ 3<sup>o</sup>C</p><p>+ Điều khiển nhiệt độ vi xử lý, hiển thị màn hình kỹ thuật số.</p><p>+ Cảnh báo sự cố bao gồm nhiệt độ cao / thấp, cửa khép hờ, lỗi cảm biến, mất điện, pin yếu và cảnh báo từ xa</p> | <p>- Tủ lạnh dược phẩm phù hợp cho việc bảo quản vắc xin, sinh phẩm, chất chuẩn, chất đối chiếu trong kho dược, công ty dược phẩm, bệnh viên, trung tâm ý tế dự phòng và các viện nghiên cứu</p><p>- Đặc trưng của thiết bị: WHO khuyến cáo sử dụng tủ lạnh chuyên dụng trong việc bảo quản vaccine, chất chuẩn, hóa chất, sinh phẩm để đảm bảo ổn định an toàn trong bảo quản.</p><p>- Công nghệ tiên tiến:</p><p>+ Được thiết kế cải tiến về nhiệt độ và các tính năng điều khiển thân thiện hơn với người dùng</p><p><strong>+ Kiểm soát nhiệt độ chính xác duy trì 2°Cđến 8°C trong toàn bộ thiết bị với mức tăng có thể điều chỉnh ở 0.1°C</strong></p><p>+ Giao diện người dùng được cải tiến bao gồm khả năng lưu trữ dữ liệu lên đến 10 năm</p><p>+ Dàn ngưng tụ làm mát bằng không khí lớn cải thiện độ bền của hệ thống lạnh, độ tin cậy và hiệu suất làm lạnh</p><p>- Thiết kế gọn nhẹ:</p><p>+ Dữ liệu nhiệt độ của hệ thống quản lý lưu trữ mới được cải tiến có thể tải xuống từ cổng USB</p><p>+ Truy xuất dữ liệu nhiệt độ</p><p>+ Cửa kính hai lớp có hệ thống gia nhiệt cho phép nhìn rõ các sản phẩm được lưu trữ mà không bị đọng sương ở 32°Cvà điều kiện môi trường có độ ẩm tương đối 85%</p><p>+ Đèn chiếu sáng LED bên trong tiết kiệm năng lượng và cung cấp độ sáng tốt cho bên trong để dễ dàng xác định vị trí và nhận dạng sản phẩm.</p><p>+ Giá có nhãn đáp ứng nhu cầu cần thiết để lưu trữ và truy xuất tìm lại sản phẩm nhanh chóng.</p><p>- An toàn: </p><p>+ Độ đồng đều nhiệt độ 3<sup>o</sup>C</p><p>+ Điều khiển nhiệt độ vi xử lý, hiển thị màn hình kỹ thuật số. </p><p>+ Cảnh báo sự cố bao gồm nhiệt độ cao / thấp, cửa khép hờ, lỗi cảm biến, mất điện, pin yếu và cảnh báo từ xa</p> | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>- Kiểu tủ đứng, 1 cửa kính</p><p>- Phân loại an toàn khí hậu: Class N</p><p>- Kiểu làm lạnh: Làm lạnh bằng dòng khí cưỡng bức</p><p>- Chế độ rã Đông: tự động</p><p>- Môi chất làm lạnh: không chứa CFC</p><p>- Độ ồn: 43 dB (A)</p><p>- Dải nhiệt độ điều khiển: <strong>2 – 8</strong><sup><strong>o</strong></sup><strong>C</strong></p><p>- Bộ điều khiển vi xử lý</p><p>- Hiển thị màn hình LED</p><p>- <strong>Dung tích tủ: 390 lít</strong></p><p>- Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 530 x 555 x 1380 mm</p><p>- Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 665 x 710 x 1965 mm</p><p>- Trọng lượng tủ: 116kg</p><p>- Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz</p><p>- Công suất: <strong>360</strong>W</p><p>- Có thể nâng cấp thêm cổng USB để truy xuất dữ liệu ra máy tính (lựa chọn thêm)</p><p><strong><em><u>Cung cấp bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Máy chính</p><p>- Chân có lắp bánh xe</p><p>- Cổng kiểm tra nhiệt độ (nếu cần)</p><p>- Giá để mẫu: 07 cái</p><p>- Tài liệu HDSD</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-05-29 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-06-01
4245 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn soi đáy mắt | Bộ Đèn soi đáy mắt Beta 200S | Beta 200S | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty TNHH Legatek | Đức | Nhóm 3 |  |  | 23760000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-12-31 | <p>Bộ Đèn soi đáy mắt trực tiếp Beta 200</p><p><br></p><ul><li>Sản xuất tại Đức</li><li>Hàng mới 100%, đóng gói theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất</li></ul><p><br></p> | <ul><li>01 đầu đèn soi đáy mắt Beta 200S XHL</li><li>01 tay cầm Beta</li><li>01 bóng đèn XHL dự phòng</li><li>01 hộp đựng bảo vệ</li></ul> | <ul><li>Bóng đèn LED</li><li>Pin sạc và bộ sạc USB</li><li>Pin sạc và bộ sạc để bàn</li></ul> | <ul><li>Ánh sáng XHL</li><li>Hệ thống quang học gắn trên khung nhôm, chống sốc</li><li>Chống bụi (dustproof)</li></ul> |  | Bóng đèn soi đáy mắt XHL |  |  |  | Công ty TNHH Legatek | 2021-06-30 | Công ty TNHH Legatek | 2021-06-30
4246 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Hệ thống xét nghiệm acid nucleic | Máy tách chiết axit nucleic tự động | ZiXpress-32 | Zinexts Life Science Corp | Đài Loan | Zinexts Life Science Corp | Đài Loan | ["2020","2019","2021"] | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 420000000 | t | Cái | false | 2021-07-05 | 2022-07-05 | <p>Tên trang thiết bị y tế: Máy tách chiết axit nucleic tự động</p><p>Chủng loại/Mã sản phẩm: ZiXpress-32/ZiXpress-32</p><p>Quy cách đóng gói (nếu có): Máy</p><p>Loại trang thiết bị y tế: TTBYT Loại A</p><p>Tên cơ sở sản xuất: ZiNexts Life Science</p><p>Địa chỉ cơ sở sản xuất: 10F-5, No.120, Qiaohe Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235,</p><p>Taiwan (R.O.C.)</p> | <p>Máy chính</p><p>Bộ hóa chất thủ máy 96 test</p><p>Bộ phụ kiện tiêu chuẩn </p><p><br></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM | 2021-07-05
4247 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt SL 120 và phụ kiện (cấu hình nâng cao) | Slit Lamp SL 120 | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 894000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện</p> | <p>...</p> | <p>Sinh hiển vi với 5 mức phóng đại: 01 chiếc<br /> Bao phủ chống bụi: 01 chiếc<br /> Bộ phận tì đầu và tựa cằm: 01 chiếc<br /> Ống kính hai mắt: 01 chiếc<br /> Thị kính 10x: 02 chiếc<br /> Chân bàn đđặt máy chính hãng: 01 chiếc<br /> Dây nguồn: 01 chiếc<br /> Bộ Camera 5.0 Megapixel: 01 chiếc<br /> Phần mềm cài đặt cho camera: 01 chiếc<br /> Máy tính cài đặt phần mềm: 01 bộ<br /> Nhãn áp tiếp xúc goldman: 01 chiếc<br /> Bàn đạp chân chụp ảnh: 01 chiếc<br /> Nguồn chiếu sáng xung quanh: 01 chiếc<br /> Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | <p>1- Hệ thống chiếu sáng<br /> Nguồn sáng Halogen 6V 20W với độ sáng điều chỉnh liên tục.<br /> Chiều cao khe sáng có thể điều chỉnh liên tục trong khoảng ≤ 1 mm đến ≥ 6 mm hoặc từng bước 0,3 / 3,5 / 8 /14 mm<br /> Chiều rộng khe sáng điều chỉnh liên tục trong phạm vi ≤ 0 đến ≥14mm<br /> Đèn khe có thể xoay liên tục trong khoảng ±90 độ<br /> Điều chỉnh lệch tâm + 4 độ theo phương ngang</p> <p>2- Kính hiển vi<br /> Bộ phóng đại với ≥ 5 mức: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x với thị kính 10x.&nbsp;<br /> Trường nhìn tỏng khoảng ≤ 6 mm đến ≥ 40 mm.&nbsp;<br /> Thị kính ≥10x, độ bù trừ khúc xạ điều chỉnh được trong khoảng ≥ ± 8D.<br /> 3- Hệ thống dịch chuyển<br /> Tay cầm điều khiển bằng 1 tay kiểu Joystick cho phép di chuyển theo cả 3 trục, phạm vi dịch chuyển theo trục ngang ≥ 110 mm, trục dọc ≥ 90 mm, lên xuống ≥ 30 mm.<br /> Khoảng cách làm việc tự do trong khoảng ≥ 65mm từ thấu kính đến mắt bệnh nhân.&nbsp;<br /> Khoảng điều chỉnh lên xuống của giá tựa cằm ≥ 59 mm<br /> &nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
4248 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính dành cho trẻ em điếc trung bình 12 kênh | BBM686-DWH | GN Beltone A/S | Đan Mạch | GN Beltone A/S | Đan Mạch | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Đan Mạch | Nhóm 3 |  |  | 31500000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho trẻ em, bệnh nhân tăng động, giảm chú ý, mất tập trung</p> | <p>Máy chính: 1 cái</p> <p>Hộp đựng máy: 1 cái</p> <p>&nbsp;</p> |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 80/140 dB; Số Kênh 12<br /> - Tự động nhận dạng lời nói ở môi trường ồn; Định hướng âm thanh<br /> - Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền; Dịch chuyển tần số<br /> - Phụ kiện không dây, Mic, Tivi Streamer, Phone Clip.</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-30 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11
4249 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | Hệ thống phẫu thuật nội soi tim mạch SmartVue® CMOS 4K | PV480/PV482/PV628/PG150/TM 4K | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 4000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TIM MẠCH 4K</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Nhật, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019-2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 2D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV628</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">Máy bơm khí CO2 50 lít/phút tích hợp chức năng làm ấm khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PG150</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TIM MẠCH</strong></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4250 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Đáy hộp | JK442 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 15675131 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
4251 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp giử xương | FO130R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 10539900 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp giữ xương Fergusson, thẳng, dài 205mm, ngàm rộng 12mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4252 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV835R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 4112400 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Khớp nối lưỡi bnh Muenster, có khóa bấm bi</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tự giữ Weitlaner, 3x4 răng tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
4253 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | Hệ thống phẫu thuật nội soi tim mạch 3D Enstein Vision® 3.0 Full HD | PV630/PV631/PV632/PV648/PG150/TM 3D Full HD | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 5500000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TIM MẠCH 3D FULL HD</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Nhật</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019-2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 3D</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV630</p><p class="ql-align-justify">Đầu Camera 3D cảm biến CMOS KÈM ỐNG KÍNH SOI 30 ĐỘ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV632</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera 2D CẢM BIẾN CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 3D Full HD 31.5”, đèn nền LED&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV648</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify"><strong>MÁY BƠM HƠI Ổ BỤNG CÓ CHỨC NĂNG LÀM ẤM KHÍ VÀ HÚT KHÓI</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: <span style="color: black;">PG150</span></p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TIM MẠCH </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4254 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV837R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 12637000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp cố định Muenster, có thể xoay được</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tự giữ Weitlaner, 3x4 răng tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
4255 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Đáy hộp | JK741 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 13116303 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 3/4</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
4256 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm gặm xương | FO412R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 9968700 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kìm gặm xương Luer, cong, dài 155mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4257 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, hóa chất chuyên dụng | Tủ bảo quản vắc xin, thuốc, dược phẩm | HBC-260 | Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd | Trung Quốc | Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 80000000 | t | Cái | true | 2021-05-29 | 2021-07-29 | <p><strong>Tủ bảo quản vắc xin, thuốc, dược phẩm 390 lít, cửa kính (2 ÷ 8</strong><sup><strong>o</strong></sup><strong>C)</strong></p><p><strong>Model: HYC-390</strong></p><p>Hãng sản xuất: Haier Biomedical Co., Ltd (đạt tiêu chuẩn WHO, GPM, ISO, CE...)</p><p>Lắp ráp tại: Trung Quốc</p><p><strong><em><u>Tính năng:</u></em></strong></p><p><em>- Đạt hệ thống quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9001:2015/GB/T 19001-2016</em></p><p><em>- Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế: Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016</em></p><p><em>- Đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường GB / T24001-2001/ ISO14001:2015</em></p><p><em>- Đạt tiêu chuẩn về điện áp thấp theo tiêu chuẩn: 2014/30/EU, kiểm tra theo tiêu chuẩn EN 61326-1:2013</em></p> | <p>- Tủ lạnh dược phẩm phù hợp cho việc bảo quản vắc xin, sinh phẩm, chất chuẩn, chất đối chiếu trong kho dược, công ty dược phẩm, bệnh viên, trung tâm ý tế dự phòng và các viện nghiên cứu</p><p>- Đặc trưng của thiết bị: WHO khuyến cáo sử dụng tủ lạnh chuyên dụng trong việc bảo quản vaccine, chất chuẩn, hóa chất, sinh phẩm để đảm bảo ổn định an toàn trong bảo quản.</p><p>- Công nghệ tiên tiến:</p><p>+ Được thiết kế cải tiến về nhiệt độ và các tính năng điều khiển thân thiện hơn với người dùng</p><p><strong>+ Kiểm soát nhiệt độ chính xác duy trì 2°Cđến 8°C trong toàn bộ thiết bị với mức tăng có thể điều chỉnh ở 0.1°C</strong></p><p>+ Giao diện người dùng được cải tiến bao gồm khả năng lưu trữ dữ liệu lên đến 10 năm</p><p>+ Dàn ngưng tụ làm mát bằng không khí lớn cải thiện độ bền của hệ thống lạnh, độ tin cậy và hiệu suất làm lạnh</p><p>- Thiết kế gọn nhẹ:</p><p>+ Dữ liệu nhiệt độ của hệ thống quản lý lưu trữ mới được cải tiến có thể tải xuống từ cổng USB</p><p>+ Truy xuất dữ liệu nhiệt độ</p><p>+ Cửa kính hai lớp có hệ thống gia nhiệt cho phép nhìn rõ các sản phẩm được lưu trữ mà không bị đọng sương ở 32°Cvà điều kiện môi trường có độ ẩm tương đối 85%</p><p>+ Đèn chiếu sáng LED bên trong tiết kiệm năng lượng và cung cấp độ sáng tốt cho bên trong để dễ dàng xác định vị trí và nhận dạng sản phẩm.</p><p>+ Giá có nhãn đáp ứng nhu cầu cần thiết để lưu trữ và truy xuất tìm lại sản phẩm nhanh chóng.</p><p>- An toàn: </p><p>+ Độ đồng đều nhiệt độ 3<sup>o</sup>C</p><p>+ Điều khiển nhiệt độ vi xử lý, hiển thị màn hình kỹ thuật số. </p><p>+ Cảnh báo sự cố bao gồm nhiệt độ cao / thấp, cửa khép hờ, lỗi cảm biến, mất điện, pin yếu và cảnh báo từ xa</p> |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>- Kiểu tủ đứng, 1 cửa kính</p><p>- Phân loại an toàn khí hậu: Class N</p><p>- Kiểu làm lạnh: Làm lạnh bằng dòng khí cưỡng bức</p><p>- Chế độ rã Đông: tự động</p><p>- Môi chất làm lạnh: không chứa CFC</p><p>- Độ ồn: 43 dB (A)</p><p>- Dải nhiệt độ điều khiển: <strong>2 – 8</strong><sup><strong>o</strong></sup><strong>C</strong></p><p>- Bộ điều khiển vi xử lý</p><p>- Hiển thị màn hình LED</p><p>- <strong>Dung tích tủ: 390 lít</strong></p><p>- Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 530 x 555 x 1380 mm</p><p>- Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 665 x 710 x 1965 mm</p><p>- Trọng lượng tủ: 116kg</p><p>- Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz</p><p>- Công suất: <strong>360</strong>W</p><p>- Có thể nâng cấp thêm cổng USB để truy xuất dữ liệu ra máy tính (lựa chọn thêm)</p><p><strong><em><u>Cung cấp bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Máy chính</p><p>- Chân có lắp bánh xe</p><p>- Cổng kiểm tra nhiệt độ (nếu cần)</p><p>- Giá để mẫu: 07 cái</p><p>- Tài liệu HDSD</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-05-29 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-06-01
4258 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh âm sâu ≤ -86 độ C | Tủ âm sâu -86oC bảo quản vắc xin | DW-86L338J | Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd | Trung Quốc | Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 180000000 | t | Cái | true | 2021-05-29 | 2021-08-31 | <p><strong>Tủ bảo quản âm sâu -86</strong><sup><strong>o</strong></sup><strong>C, 338 lít, kiểu đứng</strong></p><p><strong>Model: DW-86L338J</strong></p><p>Hãng sản xuất: Haier Biomedical Co., Ltd (đạt tiêu chuẩn WHO, GPM, ISO, CE...)</p><p>Lắp ráp tại: Trung Quốc</p><p><strong><em><u>Tính năng: </u></em></strong></p><p><em>- Đạt hệ thống quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9001:2015/GB/T 19001-2016</em></p><p><em>- Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế: Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016</em></p><p><em>- Đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường GB / T24001-2001/ ISO14001:2015</em></p><p><em>- Đạt tiêu chuẩn về điện áp thấp theo tiêu chuẩn: 2014/30/EU, kiểm tra theo tiêu chuẩn EN 61326-1:2013</em></p><p>- Tủ bảo quản phù hợp cho việc bảo quản trong thời gian dài với các sản phẩm sinh học như các loại virut, vi trùng, hồng cầu, bạch cầu… trong các ngân hàng máu, bệnh viện, dịch vụ phòng chống dịch bệnh và các viện nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trong các nhà máy điện tử và hoá chất.</p><p>- Ưu điểm:</p><p>+ Tiết kiệm năng lượng hàng đầu thế giới</p><p>+ Hệ thống làm lạnh bằng hydrocacbon</p><p>+ Thiết kế tủ mỏng</p><p>+ Bảo vệ mẫu đáng tin cậy</p><p>+ Báo động sự cố</p><p>+ Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời</p> | <p><br></p><p>- Cách nhiệt và thiết kế hệ thống</p><p>+ Hệ thống cách nhiệt VIP (Bảng cách nhiệt chân không) đặc biệt giúp giảm nhiệt tăng 25%</p><p>+ Hệ thống làm lạnh HC hiệu suất cao cải thiện 45% hiệu suất tổng thể</p><p>+ Bốn cửa bên trong được cách nhiệt riêng biệt làm giảm sự thất thoát khí lạnh xuống mức tối thiểu</p><p>+ Cổng cân bằng áp suất được gia nhiệt giúp truy cập lại thiết bị nhanh chóng</p><p>+ Độ ồn khoảng 50dbA</p><p>- Lưu trữ an toàn và đáng tin cậy</p><p>+ Độ đồng nhất nhiệt độ vượt trội</p><p>+ Quạt, máy nén và các thành phần liên quan đến hệ thống khác an toàn đáng tin cậy</p><p>- Cảnh báo (âm thanh và hình ảnh):</p><p>+ Cảnh báo nhiệt độ cao / thấp có thể điều chỉnh</p><p>+ Lỗi cảm biến</p><p>+ Pin yếu</p><p>+ Cửa khép hờ</p><p>+ Mất điện</p><p>+ Bộ ngưng tụ nóng</p><p>+ Nhiệt độ môi trường xung quanh cao</p><p>+ Liên hệ báo động từ xa</p><p>- 4 cửa bên trong có thể tháo rời:</p><p>+ 4 cửa bên trong riêng lẻ có thể được mở độc lập để giảm thiểu sự tích tụ sương bên trong buồng.</p><p>+ Thiết kế gioăng cửa độc đáo giúp giảm thiểu nhiệt độ lạnh trong quá trình mở cửa</p><p>+ Khả năng tương thích với hệ thống giá đỡ hiện có của các đối thủ cạnh tranh</p><p>+ Tay nắm bằng thép không gỉ để đảm bảo độ bền thích hợp cho chốt cửa</p><p>- Tổng cộng có năm miếng đệm để bảo vệ nhiệt độ tủ đông, bao gồm bốn miếng đệm cho cửa ngoài, một miếng cho mỗi cửa trong</p><p>- Thiết kế trượt tối ưu, đóng mở cửa dễ dàng hơn</p><p>- Cổng cân bằng áp suất:</p><p>+ Cổng được gia nhiệt với cơ chế hỗ trợ bằng lò xo để ngăn đóng băng trên lỗ thông hơi.</p><p>+ Cho phép truy cập lại ngăn đá sau khi mở cửa lần đầu.</p><p>+ Thông qua lớp mạ crom, chống gỉ.</p><p>- Hai cổng kiểm tra để dễ dàng theo dõi nhiệt độ</p><p>- Bộ phận làm lạnh hiệu suất cao:</p><p>+ Máy nén cấp công nghiệp kín cho ứng dụng thiết bị làm lạnh âm sâu</p><p>+ Mức âm thanh thấp</p><p>+ Bộ tách dầu hiệu quả cao</p><p>+ Hệ thống làm lạnh hydrocacbon độc đáo để cung cấp hiệu suất tối đa trong điều kiện khắc nghiệt.</p><p>- Độ tin cậy đã được kiểm chứng hiện trường:</p><p>- Hệ thống điều khiển bằng vi xử lý được thiết kế cho phạm vi có thể điều khiển từ -40°C đến -86°C tủ với mức tăng 1°C</p><p>- Màn hình LED lớn hiển thị nhiệt độ tủ, nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ môi trường và điện áp đầu vào.</p><p>- Chiều cao kệ có thể điều chỉnh</p> |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>- Kiểu tủ đứng, 1 cửa kín bên ngoài và 2 cửa phụ bên trong</p><p>- Phân loại an toàn khí hậu: Class N</p><p>- Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp</p><p>- Chế độ rã Đông: thủ công</p><p>- Môi chất làm lạnh: HC</p><p>- Độ ồn: 50 dB (A)</p><p>- Dải nhiệt độ điều khiển: <strong>-40</strong><sup><strong>o</strong></sup><strong>C tới -86</strong><sup><strong>o</strong></sup><strong>C</strong></p><p>- Khả năng làm lạnh tối đa: <strong>-86</strong><sup><strong>o</strong></sup><strong>C</strong></p><p>- Bộ điều khiển vi xử lý</p><p>- Màn hình điều khiển LED</p><p>- <strong>Dung tích tủ: 338 lít</strong></p><p>- Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 465 x 630 x 1165 mm</p><p>- Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 830 x 893 x 1846&nbsp;mm</p><p>- Trọng lượng tủ: 238kg</p><p>- Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz</p><p>- Công suất: 650W</p><p>- Nhiều chức năng cảnh báo: cảnh báo nhiệt độ cao/thấp, bộ ngưng tụ nóng, cảnh báo lỗi cảm biến, cảnh báo mất điện, cảnh báo pin yếu, cảnh báo cửa khép hờ và cảnh báo nhiệt độ môi trường xung quanh cao.</p><p>- Phụ kiện tiêu chuẩn: Bánh xe, chân, 2 lỗ kiểm tra, 3 giá, 2 cửa trong, cổng USB, báo động từ xa, cổng cấp nguồn 5V </p><p><strong><em><u>&nbsp;Cung cấp bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Máy chính</p><p>- Phụ kiện tiêu chuẩn</p><p>- Tài liệu HDSD</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-05-29 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-06-01
4259 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm cắt xương | FO641R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 24166800 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kìm cắt xương Ruskin-Liston, gập góc, hoạt động đôi, dài 190mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4260 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nắp hộp | JK485 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 18965232 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 1/1, màu đỏ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
4261 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nắp hộp | JK489 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 18965232 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 1/1, màu xanh lá cây</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
4262 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nắp hộp | JK785 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm null |  |  | 14962233 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 3/4, màu đỏ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
4263 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV950R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 6457300 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Lưỡi banh Mikulicz Muenster, kích thước 120 x 50mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tự giữ Weitlaner, 3x4 răng tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
4264 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng. | RZ Medizintechnik GmbH | Đức | RZ Medizintechnik GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1125000000 | t | Bộ | false | 2021-03-23 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: RZ Medizintechnik GmbH</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019-2020 trở về sau, mới 100%</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sau: ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả dụng cụ đồng bộ chính hãng.</span></p><p><span style="color: black;">- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên thân dụng cụ có in code, logo hãng sản xuất và xuất xứ sản phẩm.</span></p><p><span style="color: black;">- Vật liệu cho dụng cụ (ngoại trừ một số dụng cụ đặc biệt bằng nhôm, gỗ, bạc, titan, vải,…như hộp đựng dụng cụ, garo, bao đo huyết áp,…vv): thép không gỉ, phù hợp tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153</span></p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2021-03-23 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa | 2021-03-23
4265 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Ống hút | GF392R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 4712004 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Ống hút, cỡ trung bình 4FR, đầu hình giọt nước, thon, đường kính 1,40mm, dài 180mm, chiều dài hoạt động 115mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4266 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển cơ | Giường bệnh nhân điều khiển 2 tay quay | DNH-2T-00A | Công Ty Hữu Hạn Kim Loại Sheng Bang | Việt Nam | Công Ty TNHH Dụng Cụ Cơ Khí Và Y Tế VPIC Việt Phát | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 24000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-04 | 2022-12-15 | <p>2 chức năng hoạt động với 2 tay quay điều khiển:</p><p>- Nâng hạ phần lưng từ 0° đến ≥70°</p><p>- Nâng hạ phần gối chân từ 0° đến ≥25°</p> | <p>Khung giường chính: 01 bộ</p><p>Nệm đi kèm: 01 cái</p><p>Cây treo bình dịch: 01 cái</p> |  | <p>- Kích thước: Dài 1975mm x Rộng 910mm x Cao 470mm (±5%)</p><p>- Tải trọng tối đa cho phép: 200 kg</p><p>- Chất liệu: Thép chịu lực</p><p>- Sơn tĩnh điện 2 lớp</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-04 | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT | 2020-12-04
4267 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC178R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 4336500 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật Potts</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4268 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Đèn vi phẫu đeo trán LoupeLight2 | LoupeLight2 | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty TNHH Legatek | Đức | Nhóm 3 |  |  | 56400000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-12-31 | <p>Bộ Đèn soi đáy mắt gián tiếp Omega 600</p><p><br></p><ul><li>Sản xuất tại Đức</li><li>Hàng mới 100%, đóng gói theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất</li></ul> | <ul><li>01Đèn vi phẫu gắn kính lúp LoupeLight2</li><li>01 pin sạc và bộ sạc USB</li></ul><p><br></p> | <ul><li>Kính lúp vi phẫu</li><li>Gọng S-FRAME</li><li>Bộ lọc ánh sáng vàng</li><li>Dây giữ</li><li>Dung dịch làm sạch</li><li>Hộp đựng</li></ul> | <ul><li>Ánh sáng LED chất lượng tiêu chuẩn Heine cho cường độ sáng, độ đồng nhất, chỉ số hoàn màu và quản lý nhiệt tối ưu</li><li>Ánh sáng đồng trục, không bóng</li><li><span style="color: rgb(68, 68, 68);">Khung nhôm, siêu nhẹ, chống bụi hoàn toàn</span></li><li><span style="color: rgb(68, 68, 68);">Kết hợp hoàn hảo với kính lúp vi phẫu hai mắt của Heine</span></li></ul> |  | Pin sạc, bộ sạc, dây nối |  |  |  | Công ty TNHH Legatek | 2021-07-11 | Công ty TNHH Legatek | 2021-07-11
4269 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực | Hệ thống phẫu thuật nội soi tim mạch 3D Enstein Vision® 3.0 4K | PV630/PV631/PV632/PV648/PG150/TM 3D 4K | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 6000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TIM MẠCH 3D 4K</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun – Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 3D 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV630</p><p class="ql-align-justify">Đầu Camera 3D cảm biến CMOS KÈM ỐNG KÍNH SOI 30 ĐỘ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV632</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 3D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV644</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify"><strong>MÁY BƠM HƠI Ổ BỤNG CÓ CHỨC NĂNG LÀM ẤM KHÍ VÀ HÚT KHÓI</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: <span style="color: black;">PG150</span></p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TIM MẠCH</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4270 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu tích | BC271W | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 8225700 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích Metzenbaum, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4271 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh âm sâu: | Tủ bảo quản sinh phẩm -40oC | DW- 40L262 | Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd | Trung Quốc | Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 55000000 | t | Cái | true | 2021-05-29 | 2021-08-31 | <p><strong>Tủ bảo quản sinh phẩm -40</strong><sup><strong>o</strong></sup><strong>C 262 lít (kiểu đứng)</strong></p><p><strong>Model: DW-40L262</strong></p><p>Hãng sản xuất: Haier Biomedical Co., Ltd (đạt tiêu chuẩn WHO, GPM, ISO, CE...)</p><p>Lắp ráp tại: Trung Quốc</p><p><strong><em><u>Tính năng:</u></em></strong></p><p><em>- Đạt hệ thống quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9001:2015/GB/T 19001-2016</em></p><p><em>- Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế: Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016</em></p><p><em>- Đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường GB / T24001-2001/ ISO14001:2015</em></p><p class="ql-align-justify"><em>- Đạt tiêu chuẩn về điện áp thấp theo tiêu chuẩn: 2014/30/EU, kiểm tra theo tiêu chuẩn EN 61326-1:2013</em></p> | <p>- Tủ bảo quản phù hợp cho việc bảo quản sinh phẩm, dược phẩm, chất chuẩn, chất đối chiếu trong kho dược, công ty dược phẩm, bệnh viên, trung tâm y tế dự phòng và các viện nghiên cứu. </p><p><strong>- Đặc tính chính: </strong></p><p>+ Điều khiển bộ vi xử lý, phạm vi nhiệt độ có thể điều chỉnh: -20°C &nbsp;đến -40°C</p><p>+ Màn hình hiển thị kỹ thuật số LED, bước tăng 0.1<sup>o</sup>C</p><p>+ Hệ thống quạt làm mát được bôi trơn vĩnh viễn cho độ an toàn và tuổi thọ cao.</p><p>+ Làm lạnh nhanh với hệ thống bay hơi kiểu dàn</p><p>+ Thiết kế kiểu cửa kép vòng đệm bên ngoài có thể tháo rời, hiệu quả làm kín cao, đảm bảo tiết kiệm năng lượng</p><p><strong>- Thiết kế gọn nhẹ: </strong></p><p>+ Ổ khóa với xi lanh bằng thép không gỉ để bảo quản an toàn</p><p>+ Ngăn kéo với vị trí để gắn tem lên từng ngăn, dễ đánh dấu và phân biệt ngăn đựng mẫu</p><p><strong>- An toàn:</strong></p><p>+ Nhiều cảnh báo sự cố bao gồm nhiệt độ cao / thấp, lỗi cảm biến, mất điện, nhiệt độ môi trường xung quanh cao, pin yếu, cửa khép hờ.</p><p>+ Cảnh báo các lỗi sau: báo nhiệt độ cao/thấp, lỗi cảm biến, lỗi nguồn, pin yếu và nhiệt độ môi trường quá cao</p><p>+ Loại báo động: còi, đèn nhấp nháy, cảnh báo từ xa </p> |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>- Kiểu tủ đứng, 1 cửa kín</p><p>- Phân loại an toàn khí hậu: SN&nbsp;N</p><p>- Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp</p><p>- Chế độ rã Đông: thủ công</p><p>- Môi chất làm lạnh: HC</p><p>- Độ ồn: 41 &nbsp;dB (A)</p><p>- Dải nhiệt độ điều khiển: <strong>-20</strong><sup><strong>o</strong></sup><strong>C tới -40</strong><sup><strong>o</strong></sup><strong>C</strong></p><p>- Khả năng làm lạnh tối đa: <strong>-40</strong><sup><strong>o</strong></sup><strong>C</strong></p><p>- Bộ điều khiển vi xử lý</p><p>- Màn hình hiển thị LCD</p><p>- <strong>Dung tích tủ: 262 lít</strong></p><p>- Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 480 x 465 x 1430 mm</p><p>- Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 700 x 705 x 1665 mm</p><p>- Trọng lượng tủ: 88kg</p><p>- Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz</p><p>- Công suất: 310W</p><p><strong><em><u>Cung cấp bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Máy chính</p><p>- Chân có lắp bánh xe tiện di chuyển</p><p>- Ngăn kéo đựng mẫu: 07 ngăn </p><p>- Tài liệu HDSD</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-05-29 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-06-01
4272 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV951R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 7369100 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Lưỡi banh Mikulicz Muenster, kích thước 155 x 50mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tự giữ Weitlaner, 3x4 răng tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
4273 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Ống hút | GF923R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 1491000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Ống hút Frazier, 9FR, trục Luer, dài 180mm, chiều dài hoạt động 100mm, đường kính 3mm, dùng cho ống hút đường kính 6-9mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4274 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ vặn vít dùng trong phẫu thuật | LS002R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3866762 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ vặn vít dùng trong phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
4275 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy vật lý trị liệu đa năng Doctorhome | Dh16 | Viện Điện Tử/Viện Khoa Học Và Công Nghệ Quân Sự | Việt Nam | Viện Điện Tử/Viện Khoa Học Và Công Nghệ Quân Sự | Việt Nam | ["2019"] | Công ty cổ phần Tsun Việt Nam |  | Nhóm 5 |  |  | 35000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-16 | 2022-10-16 | <p align="center">MÁY VẬT LÝ TRỊ LIỆU ĐA NĂNG DOCTORHOME-MODEL: DH16</p> <p><br /> CÔNG DỤNG:<br /> - Hiệu quả tốt trong điều trị dự phòng, điều trị đau và điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh bị di chứng bại liệt, teo cơ, các bệnh về Thần kinh ,cơ, xương, khớp, thoát vị đĩa đệm, các hội chứng cột sống, vai, cổ, cánh tay , đau đầu, mất ngủ.kích thích khả năng tự chữa bệnh của cơ thể.<br /> - Chống viêm: khớp, dây thần kinh, viêm da, viêm màng tiếp hợp…<br /> - Đưa một số thuốc vào cơ thể (điện di) để điều trị.<br /> - Điều hòa quá trình hưng phấn và ức chế của vỏ não.<br /> - Tăng dinh dưỡng , điều trị vết thương vết loét lâu liều, sẹo xơ cứng, teo cơ.<br /> Trang bị phù hợp cho khoa Y học cổ truyền kết hợp với Y học hiện đại và Phục hồi chức năng thuộc cơ sở y tế các cấp, các đơn vị đóng quân ở vùng biển đảo, biên giới, trên tàu Hải quân, bệnh xá quân dân y kết hợp, các hộ gia đình.<br /> - Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành Số17/2017/BYT-TB-CT ngày 21/6/2017<br /> THÔNG SỐ KỸ THUẬT<br /> - 01 kênh Siêu âm : Công suất:1,5w; Tần số: 1 MHz; chế độ: Xung , liên tục.<br /> -02 kênh Nhiệt hồng ngoại max: 60 <sup>0</sup>c ;<br /> -02 kênh Điện xung: Mỗi kênh có 02 chế độ (tần thấp và tần trung)<br /> -Tần thấp: (1-100)Hz; V=120 V; Độ rộng xung: (50 – 100)µs<br /> -Tần trung: (2070 -2300) Hz; V= 120 V; Độ rộng xung: (50 -70)µs<br /> - 01kênh Điện phân: dòng Galvanic : f =(18 -40)Hz; V=(0 -50) V; Xung, liên tục.<br /> - Điện áp sử dụng: 220 V/50 Hz ± 5%;</p> <p>&nbsp;</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần Tsun Việt Nam | 2020-10-16 | Công ty cổ phần Tsun Việt Nam | 2020-11-11
4276 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi niệu bụng SmartVue® CMOS Full HD | PV480/PV482/PV638/PG150/NB Full HD | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI NIỆU BỤNG TỔNG QUÁT FULL HD</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Mỹ, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019 – 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm Full HD</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS Full HD 27”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV638</p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">Máy bơm khí CO2 50 lít/phút tích hợp chức năng làm ấm khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Model: PG150</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">DAO ĐỐT LƯỠNG CỰC HÀN MẠCH&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN200</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD - sản xuất tại VIỆT NAM tặng kèm theo hệ thống&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT NIỆU BỤNG</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4277 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Ống hút | GF925R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 1491000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Ống hút Frazier, 9FR, trục Luer, dài 180mm, chiều dài hoạt động 100mm, đường kính 5mm, dùng cho ống hút đường kính 6-9mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4278 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Thước đo độ dài vít | LS044R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 10494653 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thước đo độ dài vít</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
4279 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Cốc đựng bệnh phẩm | JG514R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 228900 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Cốc đựng bệnh phẩm, có chia vạch, dung tích 50ml</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4280 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Ống hút | GF944R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 2318400 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Ống hút Yankauer, dài 285mm, đường kính 2mm, dùng cho ống hút&nbsp;đường kính&nbsp;7-9mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4281 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 2D, 3 đầu dò | F37 | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | Hitachi Ltd. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1300000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-21 | 2020-12-31 | <p style="margin-left:5.55pt;">F37 là hệ thống máy siêu âm thân thiện với người sử dụng, đầy đủ các tính năng, thuận tiện, hoạt động đơn giản. Là hệ thống nhỏ, gọn và có thể di động giúp tiết kiệm không gian phòng đặt máy. Với các bước hoạt động dễ dàng, nó cung cấp hình ảnh chất lượng để chẩn đoán cho phép chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.</p> <p style="margin-left:5.55pt;">Đơn giản thể hiện ở hoạt động dễ dàng, và khả năng tạo ảnh. Panel hoạt động đơn giản và trực quan sắp đặt sẽ giúp bạn có được hình ảnh rõ ràng và hình ảnh chẩn đoán chỉ với một vài bước. Các chức năng của F37 trong đó có nhiều tính năng được thừa hưởng từ những model cao cấp hơn, thân thiện với các phép đo cơ bản trong thăm khám hằng ngày.</p> <p style="margin-left:5.55pt;">F37 thân thiện với người sử dụng hỗ trợ các thăm khám với thiết kế hệ thống đơn giản nhưng tinh tế, hoạt động dễ dàng và hình ảnh chất lượng.</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-10-21 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-12-31
4282 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống vận chuyển mẫu và thiết bị phụ trợ | Hộp bảo quản vắc xin 2-8oC xách tay | QBLL0820 | Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd | Trung Quốc | Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 10000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-29 | 2021-08-31 | <p>Hộp bảo quản mẫu 2-8<sup>o</sup>C xách tay 20 lít</p><p><strong style="color: windowtext;">Model: QBLL0820</strong></p><p>Hãng sản xuất: Haier Biomedical Co., Ltd (đạt tiêu chuẩn WHO, GPM, ISO, CE...)</p><p>Lắp ráp tại: Trung Quốc</p><p><strong><em><u>Tính năng: </u></em></strong></p><p><em>- Đạt hệ thống quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9001:2015/GB/T 19001-2016</em></p><p><em>- Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế: Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016</em></p><p><em>- Đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường GB / T24001-2001/ ISO14001:2015</em></p> | <h1><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></h1><p>- Thích hợp bảo quản vac xin khi vận chuyển</p><p>- Được bảo quản lạnh hoặc cách nhiệt, sạch sẽ, không độc hại, không mục nát, không sợ va chạm, dễ vệ sinh;</p><p>- Đạt được 24h trong khoảng nhiệt độ từ 2 độ đến 8 độ theo yêu cầu của người dùng;</p><p>- Đảm bảo chống va đập và độ bền lâu dài;</p><p>- Tích hợp thiết kế cách nhiệt, hiệu suất làm kín tốt, thời gian cách nhiệt lâu dài;</p><p>- Cấp thực phẩm, thân thiện với môi trường, chống nghiền, chống thấm nước, chống bụi, khả năng chống chịu mạnh;</p><p>- Dễ dàng mang theo, có thể mang trên lưng hoặc cầm tay;</p><p>- Thân hộp được trang bị màn hình LCD, có thể đọc trực quan nhiệt độ trong hộp</p><p>- Dung tích: <strong>20 lít</strong></p><p>- Kích thước trong (rộng x sâu x cao): 375 x 215 x 250 mm</p><p>- Kích thước ngoài (rộng x sâu x cao): 440 x 262 x 308 mm</p><p>- Số bình đá khô cấp kèm: 10</p><p>- Vật liệu cấu tạo: nhựa PP</p><p>- Không dùng điện. Sử dụng đá (bình tích lạnh) để làm lạnh, duy trì nhiệt độ lạnh.</p><p>- Trọng lượng: 3.5kg</p><p><strong><em><u>Cung cấp bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Hộp bảo quản</p><p>- Phụ kiện tiêu chuẩn</p><p>- Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <h1><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></h1><p>- Thích hợp bảo quản vac xin khi vận chuyển</p><p>- Được bảo quản lạnh hoặc cách nhiệt, sạch sẽ, không độc hại, không mục nát, không sợ va chạm, dễ vệ sinh;</p><p>- Đạt được 24h trong khoảng nhiệt độ từ 2 độ đến 8 độ theo yêu cầu của người dùng;</p><p>- Đảm bảo chống va đập và độ bền lâu dài;</p><p>- Tích hợp thiết kế cách nhiệt, hiệu suất làm kín tốt, thời gian cách nhiệt lâu dài;</p><p>- Cấp thực phẩm, thân thiện với môi trường, chống nghiền, chống thấm nước, chống bụi, khả năng chống chịu mạnh;</p><p>- Dễ dàng mang theo, có thể mang trên lưng hoặc cầm tay;</p><p>- Thân hộp được trang bị màn hình LCD, có thể đọc trực quan nhiệt độ trong hộp</p><p>- Dung tích: <strong>20 lít</strong></p><p>- Kích thước trong (rộng x sâu x cao): 375 x 215 x 250 mm</p><p>- Kích thước ngoài (rộng x sâu x cao): 440 x 262 x 308 mm</p><p>- Số bình đá khô cấp kèm: 10</p><p>- Vật liệu cấu tạo: nhựa PP</p><p>- Không dùng điện. Sử dụng đá (bình tích lạnh) để làm lạnh, duy trì nhiệt độ lạnh.</p><p>- Trọng lượng: 3.5kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-05-29 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-06-01
4283 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy Vật lý trị Liệu Đa năng Doctorhome | DH14 | Viện Điện Tử/ Viện Khoa Học Công Nghệ Quân Sự | Việt Nam | Viện Điện Tử/ Viện Khoa Học Công Nghệ Quân Sự | Việt Nam | ["2019"] | Công ty cổ phần Tsun Việt Nam | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 20000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-16 | 2022-10-16 | <p style="margin-left:-7.1pt;"><strong>Hiệu quả tốt trong điều trị dự phòng, điều trị đau và điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh &nbsp;bị di chứng bại liệt, teo cơ, các bệnh về cơ, xương, khớp, các hội chứng cột sống, vai, cổ, cánh tay .. các bệnh phát sinh bởi môi trường làm việc, sinh sống, lao động nặng, bộ đội trong huấn luyện, chiến đấu, vận động viên thể dục thể thao. Trang bị phù hợp cho khoa Vật lý trị liệu, YHCT thuộc các cơ sở y tế, đơn vị đóng quân ở vùng biển đảo, biên giới, trên tàu Hải quân, bệnh xá quân dân y kết hợp, các hộ gia đình.</strong></p> <p style="margin-left:-7.1pt;"><strong>- Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành Số: </strong><strong>16/2017/BYT-TB-CT&nbsp; ngày 21/6/2017</strong><strong>. Sản phẩm được bình chọn và trao giải: </strong></p> <p style="margin-left:-7.1pt;"><strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“ <em>Top 100 Thương hiệu nổi tiếng ASEA</em>N ” năm 2014.</strong></p> | [8 empty] | Công ty cổ phần Tsun Việt Nam | 2020-10-16 | Công ty cổ phần Tsun Việt Nam | 2020-11-11
4284 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Hệ thống phẫu thuật Phaco | Visalis S500 | Visalis S500 | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | Carl Zeiss Meditec AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2200000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-19 | 2021-12-31 | <p>Máy phẫu thuật đục thủy tinh thể và phụ kiện</p><p><br></p><p>Model : Visalis S500</p><p>Hãng sản xuất: Carl Zeiss Meditec</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | <p>Máy chính hệ thống bơm peristaltic và Venturi: 01 hệ thống</p><p>Bàn đạp chân điều khiển hai hướng: 01 cái</p><p>Tay cầm phaco ULITE (hoặc tương đương): 01 cái</p><p>Bộ set kim Phaco Plus (hoặc tương đương) loại 20G, 30 độ: 10 cái</p><p>Cassette và bao đựng dịch cho máy chính: 10 cái</p><p>Tay cầm tưới rửa: 01 cái</p><p>Đầu tưới rửa 20G: 01 cái</p><p>Đầu đốt cầm máu: 01 cái</p><p>Cáp đốt lưỡng cực: 01 cái</p><p>Khay đựng dụng cụ: 01 cái</p><p>Đầu cắt dịch kính: 03 cái</p><p>Khóa vặn kim phaco: 02 cái</p> | <p>Máy chính hệ thống bơm peristaltic và Venturi: 01 hệ thống</p><p>Bàn đạp chân điều khiển hai hướng: 02 cái</p><p>Tay cầm phaco ULITE (hoặc tương đương): 02 cái</p><p>Bộ set kim Phaco Plus (hoặc tương đương) loại 20G, 30 độ: 10 cái</p><p>Cassette và bao đựng dịch cho máy chính: 10 cái</p><p>Tay cầm tưới rửa: 01 cái</p><p>Đầu tưới rửa 20G: 02 cái</p><p>Đầu đốt cầm máu: 02 cái</p><p>Cáp đốt lưỡng cực: 02 cái</p><p>Khay đựng dụng cụ: 02 cái</p><p>Đầu cắt dịch kính: 03 cái</p><p>Khóa vặn kim phaco: 02 cái</p> | <p>1. Cơ bản</p><p>- Cao: 260 cm (IVPm ở rộng) ; 211 cm (IVP được rút lại)</p><p>- Rộng x Sâu: 51 cm x 50 cm</p><p>- Trọng lượng: 94 kg</p><p>- Điện áp đầu vào 100 - 240V (+/- 10%)</p><p><br></p><p>2. Nhũ tương hóa</p><p>- Loại Tay cầm : 4 tinh thể thạch anh, tương đương. 40 kHz; sóng từ 0 to 100μm</p><p>- Chế độ phẫu thuật: Điều khiển cố định hoặc tuyến tính từ 0 đến mức tùy chỉnh ban đầu bằng bàn đạp chân</p><p>- Chế độ Siêu âm: continuous, pulse, burst, advanced power modulation (APM)&nbsp;</p><p><br></p><p>3. Tưới/ Hút:</p><p>- Trọng lực: Điều chỉnh điện cột nước lên xuống</p><p>- Áp lực: Khí nén vào chai dịch nước muối đẳng trưởng</p><p>- Áp lực thay đổi Từ 15 đến 80 mmHg</p><p>- Loại bơm Nhu động &amp; Venturi</p><p>- Khoảng Chân không/Dòng chảy Vac 1 và Vac 2; từ 5 đến 600 mmHg/ 2 to 60 cc/phút (Bơm nhu động)</p><p>- Chế độ phẫu thuật Điều khiển cố định hoặc tuyến tính từ 0 đến cài đặt trước của dòng chảy và /hoặc mức chân không thông qua bàn đạp chân thời gian tăng hút từ 0,5 đến 12 giây ở chế độ điều khiển cố định</p><p><br></p><p>4. Đốt cầm máu:</p><p>- Loại: Đầu đốt lưỡng cực; 2 MHz, 9 W (tải 200 Ohm)</p><p>- Loại tay cầm: Lưỡng cực kẹp vi phẫu, Lưỡng cực bút chì , Đốt cầm máu nhãn cầu</p><p><br></p><p>5. Cắt dịch kính:</p><p>- Loại tay cầm Đầu cắt cao tốc bằng khí nén</p><p>- Tốc độ cắt: Từ 60 đến 1600 nhát/phút (Bán phần Trước).&nbsp;</p><p>- Kích hoạt phương tiện: Khí nén từ nguồn bên ngoài, áp suất là 220 kPa (2.2 bar)</p><p>- Chế độ phẫu thuật: Điều khiển cố định hoặc tuyến tính từ 60 đến tốc độ cắt tùy chỉnh ban đầu bằng bàn đạp chân</p><p><br></p><p>6.Tamponade</p><p>- Nguồn áp lực/Bơm áp lực Máy nén không khí quay / Từ 5 đến 80 mmHg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 2021-03-19 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 2021-03-19
4285 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm cắt chỉ thép | LX159R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 27608700 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kìm cắt chỉ thép Reill TC, cong, ngàm có cạnh rất sắc, cán vàng, dài 175mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4286 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo cắt chỉ | BC294W | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 8391600 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo cắt chỉ, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4287 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu tích | BC275R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 8637300 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích Metzenbaum</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4288 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Que nong mạch máu | MB246 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3616200 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 1mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4289 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm, kẹp phẫu thuật | LX157R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 20155832 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kìm cắt chỉ thép Harvey TC, ngàm có cạnh rất sắc, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
4290 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi niệu bụng SmartVue® CMOS 4K | PV480/PV482/PV628/PG150/NB 4K | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 4000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI NIỆU BỤNG 4K </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Nhật, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019 - 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 2D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV628</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">Máy bơm khí CO2 50 lít/phút tích hợp chức năng làm ấm khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PG150</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">DAO ĐỐT LƯỠNG CỰC HÀN MẠCH&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN200</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi- sản xuất tại VIỆT NAM tặng kèm theo hệ thống&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT NIỆU BỤNG</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4291 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy sóng ngắn trị liệu | CURAPULS 670 | Enraf-Nonius | Hà Lan | Enraf-Nonius | Hà Lan | ["2021"] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 398000000 | t | Cái | false | 2021-02-23 | 2022-12-31 | <p>- Thiết bị chỉ mất vài giây để lựa chọn phương pháp điều trị tốt nhất có thể cho các loại đau và viêm khác nhau, tùy thuộc vào mức độ trầm trọng hay mãn tính là rối loạn</p><p>- Liệu pháp này thường được sử dụng để điều trị giảm đau và sưng (cả sau phẫu thuật và thường xuyên), và là một công cụ rất hiệu quả giúp vết thương lành lại.</p> | <p>01 Máy chính </p><p>01 Dây cáp nguồn </p><p>01 Điện cực dòng xoáy Circuplode Ø 140 mm</p><p>01 Kẹp giữ dây cáp</p><p>01 Tay giữ điện cực màu trắng</p><p>01 Bộ sách hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> | <p>01 Máy chính kèm màn hình màu cảm ứng</p><p>01 Từ điển y khoa hướng dẫn điều trị bằng hình ảnh giải phẫu hướng dẫn vị trí đặt điện cực và hình ảnh nhóm cơ tác dụng (tích hợp sẵn)</p><p>01 Dây cáp nguồn </p><p>01 Điện cực dòng xoáy Circuplode Ø 140 mm có đèn led thông báo tiếp xúc</p><p>02 Kẹp giữ dây cáp</p><p>01 Tay giữ điện cực màu trắng</p><p>01 Dây dẫn điện cực</p><p>01 Bộ tháo lắp</p><p>01 Bộ sách hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</p> | <p>● Công suất đỉnh cao có thể điều chỉnh 200 Watt</p><p>● Xung rộng và tần số xung có thể được thiết lập bởi các nhà trị liệu</p><p>● Thời gian xung </p><p>● Tần số xung</p><p>● Hiển thị biểu đồ chi tiết việc hướng dẫn điều trị bằng hình ảnh giải phẫu.</p><p>● Thao tác vận hành: Vận hành bằng màn hình màu cảm ứng.</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-02-23 | Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn phát | 2021-02-23
4292 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm, kẹp phẫu thuật | LX164R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 35595095 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kìm cắt chỉ thép</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
4293 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Que nong mạch máu | MB247 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3616200 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 1.5mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4294 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | Kính soi cổ tử cung | PRIMA GN | Labotech Microscopes India Pvt. Ltd. | Ấn Độ | Labo America, Inc. | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG |  | Nhóm 6 |  |  | 300000000 | t | Cái | true | 2021-03-08 | 2021-06-30 | <p> <strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phù hợp cho công việc chẩn đoán với các tính năng cơ học và quang học </span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chân đứng chữ H di động, độ bền cao dễ dàng di chuyển từ phòng này sang phòng khác trên các bánh xe. </span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết kế giải quyết tất cả các nhu cầu về quan sát và chụp ảnh kỹ thuật số.&nbsp;Có thể sử dụng CCD, SLR kỹ thuật số hoặc video camera, tùy chọn các bộ adapter .</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng lạnh&nbsp;LED&nbsp;50 W, cánh tay, làm cho hệ thống nhỏ gọn và cân bằng.</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng đèn dễ thay thế,&nbsp;đèn LED ánh sáng trắng, tuổi thọ </span><strong style="color: black;">&nbsp;</strong><span style="color: black;">60.000 Giờ</span><strong style="color: black;">.</strong></p><p><br></p> | <p> - Các linh kiện chuẩn kèm theo </p><p>- Sách hướng dẫn sử dụng&nbsp;</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">Thông số kỹ thuật:</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống quan sát:&nbsp;Tiêu chuẩn dạng ống quan sát thẳng,&nbsp;góc nghiêng 90</span><sup style="color: black;">o</sup><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoảng cách giữa các đồng tử ( IPD) :&nbsp;50 -75 mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thị kính: Tiêu chuẩn: WF 10X/18 mm với bộ phận bảo vệ mắt&nbsp;và khóa DIOPTER </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh diopter:&nbsp;± 5 mm </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ chuyển đổi màu sắc&nbsp;5 bước:&nbsp;0.4 X, 0.6 X, 1.0 X, 1.6 X, 2.5 X</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vật kính:&nbsp;Tiêu chuẩn F&nbsp;300, có thể chỉnh tinh hội tụ .</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi phóng đại:&nbsp;2.3 X - 14.0 X</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉnh tiêu điểm: Chỉnh bằng tay, thông qua núm điều chỉnh</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng:&nbsp;LED 50W, 100-240 W</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LUX:&nbsp;125 K</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ màu:&nbsp;6500 K</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FILTER lọc tích hợp: Xanh</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;Chuyển động dọc của cánh tay:&nbsp;550 mm.</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG | 2021-03-08 | CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG | 2021-03-08
4295 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi niệu bụng 3D Enstein Vision® 3.0 Full HD | PV630/PV631/PV632/PV648/PG150/NB 3D Full HD | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 5500000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TIM MẠCH 3D 4K</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun – Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 3D 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV630</p><p class="ql-align-justify">Đầu Camera 3D cảm biến CMOS KÈM ỐNG KÍNH SOI 30 ĐỘ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV632</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 3D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV644</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify"><strong>MÁY BƠM HƠI Ổ BỤNG CÓ CHỨC NĂNG LÀM ẤM KHÍ VÀ HÚT KHÓI</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: <span style="color: black;">PG150</span></p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TIM MẠCH</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4296 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm, kẹp phẫu thuật | LX163R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 13104844 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kìm cắt chỉ thép TC, ngàm có cạnh rất sắc, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
4297 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Que nong mạch máu | MB248 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3616200 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 2mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4298 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống/ Thiết bị khác | Tủ bảo quản máu | Tủ lạnh trữ máu chuyên dụng | HXC-158 | Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd | Trung Quốc | Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd | Trung Quốc | ["2021","2020"] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 105000000 | t | Cái | true | 2021-05-29 | 2021-08-31 | <p>Tủ lạnh trữ máu chuyên dụng 158 lít, kiểu giỏ đựng</p><p><strong>Model: HXC-158 </strong></p><p>Hãng sản xuất: Haier Biomedical Co., Ltd (đạt tiêu chuẩn WHO, GPM, ISO, CE...)</p><p>Lắp ráp tại: Trung Quốc</p><p><strong><em><u>Tính năng:</u></em></strong></p><p><em>- Đạt hệ thống quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9001:2015/GB/T 19001-2016</em></p><p><em>- Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế: Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016</em></p><p><em>- Đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường GB / T24001-2001/ ISO14001:2015</em></p><p class="ql-align-justify"><em>- Đạt tiêu chuẩn về điện áp thấp theo tiêu chuẩn: 2014/30/EU, kiểm tra theo tiêu chuẩn EN 61326-1:2013</em></p><p class="ql-align-justify"><em>- Đáp ứng tiêu chuẩn: AABB (Hiệp hội huyết thống Mỹ), DIN 58371 (tiêu chuẩn của Đức cho tủ trữ máu), BIS 4376-11991 (tiêu chuẩn của Anh cho tủ trữ máu)</em></p><h1><br></h1> | <p class="ql-align-justify">- Tủ lạnh trữ máu, tủ trữ mẫu là tủ lạnh ngân hàng máu được thiết kế đặc biệt cho việc bảo quản máu toàn phần, máu nguyên trạng và các dẫn chất từ máu. Ngoài ra tủ còn có thể dùng để bảo quản các loại các loại dược phẩm, sinh phẩm khác cho phòng thí nghiệm và bệnh viện.</p><p class="ql-align-justify">- Độ tin cậy: </p><p class="ql-align-justify">+ Hệ thống làm mát không khí cưỡng bức được điều khiển bằng bộ vi xử lý với hệ thống bù nhiệt. </p><p class="ql-align-justify">+ Màn hình kỹ thuật số hiển thị nhiệt độ cho các phần trên và dưới trong buồng với độ phân giải 0.1°C</p><p class="ql-align-justify">- Tính năng chính:</p><p class="ql-align-justify">+ Nhiệt độ tủ ổn định 2-6°C</p><p class="ql-align-justify">+ Cảm biến tích hợp công nghệ cao để hiển thị và kiểm soát nhiệt độ</p><p class="ql-align-justify">+ Tự động rã đông để loại bỏ hơi ẩm trên bề mặt làm mát</p><p class="ql-align-justify">+ Màn hình kỹ thuật số lớn để dễ quan sát</p><p class="ql-align-justify">+ Kiểu giỏ hoặc ngăn kéo để quản lý các mẫu được lưu trữ</p><p class="ql-align-justify">- Tính năng an toàn</p><p class="ql-align-justify">+ Hiển thị kép thông số hoạt động (màn hình ghi nhiệt độ)</p><p class="ql-align-justify">+ Pin dự phòng tích hợp để hiển thị nhiệt độ và vận hành hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh trong tối đa 48 giờ mà không cần nguồn AC</p><p class="ql-align-justify">+ Đầu nối NC / NO cho kết nối cảnh báo từ xa</p><p class="ql-align-justify">+ Cảnh báo: Nhiệt độ cao/thấp, mất điện, lỗi cảm biến, cửa khép hờ, pin dự phòng điện áp thấp </p><p class="ql-align-justify">- Thiết kế tiện dụng:</p><p class="ql-align-justify">+ Khóa an toàn để ngăn truy cập trái phép</p><p class="ql-align-justify">+ Không gian lưu trữ được thiết kế để dễ dàng phân loại nhiều loại sản phẩm máu</p><p class="ql-align-justify">+ Thiết kế bánh xe</p><p class="ql-align-justify">+ Đèn bên trong</p><p><br></p> |  | <p><strong><em><u>Thông số chính:</u></em></strong></p><p>- Kiểu trữ máu: giỏ đựng túi máu</p><p>- Đáp ứng tiêu chuẩn khí hậu: Class ST</p><p>- Kiểu làm lạnh: làm lạnh dòng khí cưỡng bức</p><p>- Tính năng rã đông: tự động</p><p>- Môi chất làm lạnh: HC</p><p>- Độ ồn: 42 dB (A)</p><p>- Dải nhiệt độ hoạt động: 10<sup>o</sup>C đến 38<sup>o</sup>C</p><p>- Dải nhiệt độ: <strong>4±1 </strong><sup><strong>o</strong></sup><strong>C</strong></p><p>- Bộ điều khiển vi xử lý</p><p>- Hiển thị màn hình LED</p><p>- <strong>Dung tích tủ: 158 lít</strong></p><p>- Số lượng túi máu lưu trữ tối đa: 84 túi máu tiêu chuẩn 450ml/túi</p><p>- Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 460 x 370 x 950 mm</p><p>- Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 560 x 570 x 1530 mm</p><p>- Trọng lượng tủ: 107kg</p><p>- Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz</p><p>- Công suất: 350W</p><p>- Cửa bên trong: 02</p><p><strong><em><u>Cung cấp bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Máy chính</p><p>- 4 giá để mẫu + 4 giỏ đựng túi máu</p><p>- Tài liệu HDSD</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-05-29 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-06-01
4299 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Que nong mạch máu | MB249 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3616200 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 2.5mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4300 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy tập thụ động bàn chân | ARTUS-301A | CST Co., Ltd | Hàn Quốc | CST Co., Ltd | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 250000000 | t | Cái | true | 2021-02-19 | 2023-12-20 | <p><strong>Thông tin chung</strong></p><p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2019 trở về sau</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 14001</p> | <p>- Máy chính: 01 chiếc</p><p>- Phụ kiện kèm theo máy chính: 01 bộ</p> |  | <p><strong><em>Đặc tính</em></strong></p><p>- Loại máy tập thụ động chân xách tay, với kích thước nhỏ gọn.</p><p>- Dễ dàng thay đổi chế độ tập (Chế độ uốn gập mu bàn chân / uốn bàn chân, Chế độ giạng / khép)</p><p>- Chế độ lũy tiến: Giảm đau bằng cách tăng dần góc tập phục hồi chức năng.</p><p>&nbsp;-Chế độ dao động: Tối đa hóa hiệu quả điều trị bằng cách lặp lại</p><p>tập &nbsp;ở mỗi góc cuối.</p><p>&nbsp;-Cho phép chọn tốc độ: Chế độ đồng nhất / Tăng tốc.</p><p>&nbsp;&nbsp;-Hoạt động dễ dàng với bảng điều khiển cảm ứng tùy chỉnh.</p><p><em>*Bảng điều khiển cầm tay:</em></p><p>- Cảm ứng, LCD đen trắng tùy chỉnh</p><p>- Hình ảnh tượng hình.</p><p>- Tầm nhìn cao và trực giác cao.</p><p>-Cài đặt dễ dàng. (Góc, chuyển động, hẹn giờ)</p><p>-Vỏ silicon để chống sốc.</p><p><strong><em>*Thông số kỹ thuật</em></strong></p><p>Nguồn điện cung cấp: 110Vac ~ 240Vac, 50/60 Hz</p><p>Tốc độ: 1~5 mức</p><p>Thời gian: 1~ 99 phút</p><p>Số chuyển động: 1~99</p><p>Thời gian tạm dừng: 0~ 9 giây</p><p>Uốn mu bàn chân/bàn chân: - 50˚ ~ 50˚</p><p>Chuyển động giạng/khép: - 35˚ ~ 35˚</p><p>Tốc độ:&nbsp;&nbsp;75˚ ~ 150˚ / phút.</p><p>Góc lũy tiến: 5˚ ~ 15˚</p><p> Góc dao động:&nbsp;5˚ ~ 15˚</p><p>Bộ đếm (lũy tiến):&nbsp;3 ~ 10</p><p> Bộ đếm ( dao động):&nbsp;3 ~ 10</p><p> Trọng lượng: 9 kg</p><p> Kích thước (W × D × H): 353 × 467 × 430 (mm)</p> | <p>- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.</p><p>- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.</p><p>- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.</p><p>- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Việt)</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-02-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-02-19
4301 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Giường xiên quay tập đứng bệnh nhân lớn (điện) | PN36LD | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 54120000 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2022-12-31 | <p>Giường xiên quay tập đứng bệnh nhân lớn (điện)</p> | <p>- Khung sắt sơn tĩnh điện , nệm bọc simi ly&nbsp;</p><p>- KT nằm ngang: 182x75x70cm (+/- sai số 5%)</p><p>- KT thẳng đứng: 70x75x182cm (+/- sai số 5%)&nbsp;</p><p>- Quay từ 0- 90 độ&nbsp;</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc simily&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Kích thước nằm ngang: 182x75x70cm (+/- sai số 5%)</p><p>Kích thước thẳng đứng: 70x75x182cm (+/- sai số 5%) </p><p>Điều khiển bằng động cơ điện, dễ dàng quay từ 0-90 độ.</p><p>Có 4 dây đai cố định <span style="color: black;">các khớp bị co rút. </span>Gác chân có đai cố định bàn chân.</p><p>Gác tay xoay 0-90 độ. Trụ tròn chặn háng điều chỉnh cao - thấp.</p><p>Có thước đo độ nghiên.</p><p>Có 4 bánh xe có khóa</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26
4302 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Đèn vi phẫu đeo trán ML4 | ML4 | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty TNHH Legatek | Đức | Nhóm 3 |  |  | 70200000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-12-31 | <p>Bộ Đèn soi đáy mắt gián tiếp Omega 600</p><p><br></p><ul><li>Sản xuất tại Đức</li><li>Hàng mới 100%, đóng gói theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất</li></ul> | <ul><li>01Đèn vi phẫu ML4 LED</li><li>01 pin sạc và bộ sạc USB</li></ul> | <ul><li>Pin sạc không dây</li><li>Bộ lọc ánh sáng vàng</li><li>Dây nối dài</li><li>Bộ lọc phân cực P2</li><li>Hộp đựng</li></ul> | <ul><li>Ánh sáng LED chất lượng tiêu chuẩn Heine cho cường độ sáng, độ đồng nhất, chỉ số hoàn màu và quản lý nhiệt tối ưu</li><li>Ánh sáng đồng trục, không bóng</li><li>Chiết áp điều chỉnh cường độ sáng liên tục</li><li>Đai đeo đầu vừa vặn, chắc chắn</li></ul><p><br></p> |  | Pin sạc, bộ sạc, dây nối |  |  |  | Công ty TNHH Legatek | 2021-07-11 | Công ty TNHH Legatek | 2021-07-11
4303 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm, kẹp phẫu thuật | LX170R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 3396347 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kìm giữ chỉ thép, ngàm có khía</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
4304 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Que nong mạch máu | MB250 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3616200 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 3mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4305 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm, kẹp phẫu thuật | LX171R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 3544846 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kìm giữ chỉ thép, ngàm có khía ngang và rãnh dọc</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
4306 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật tai mũi họng | Kính hiển vi phẫu thuật nha khoa | Flexion Microscope | CJ-Optik GmbH & Co. KG | Đức | CJ-Optik GmbH & Co. KG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1100000000 | t | Bộ | false | 2021-03-15 | 2021-12-31 | <p>Kính hiển vi phẫu thuật nha khoa&nbsp;Flexion Microscope</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG | 2021-03-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG | 2021-03-15
4307 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Cây chẻ nhân 7-063 | 7-063 | Rumex International Corp. | Nga | Rumex International Corp. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Nga | Nhóm 4 |  |  | 6620000 | t | Cái | true | 2021-06-18 | 2021-09-30 | <p>Cây chẻ nhân / Nagahara Phaco Chopper, RHD, Dull Finish, Overall Length 120mm</p><p>Code: 7-063</p><p>Cây chẻ nhân, dùng cho tay phải, dài 120mm</p><p>Hãng / Nước SX: Rumex - Mỹ / Nga</p> | <p>Cây chẻ nhân / Nagahara Phaco Chopper, RHD, Dull Finish, Overall Length 120mm</p><p>Code: 7-063</p><p> Cây chẻ nhân, dùng cho tay phải, dài 120mm</p><p>Hãng / Nước SX: Rumex - Mỹ / Nga</p> |  | <p>Cây chẻ nhân / Nagahara Phaco Chopper, RHD, Dull Finish, Overall Length 120mm</p><p>Code: 7-063</p><p> Cây chẻ nhân, dùng cho tay phải, dài 120mm</p><p>Hãng / Nước SX: Rumex - Mỹ / Nga</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-01-27 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-06-18
4308 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Kính vi phẫu tích hợp chụp cắt lớp OCT dùng trong phẫu thuật nhãn khoa và phụ kiện Rescan 700 (cấu hình nâng cao) | Rescan 700 | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 15044000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Kính vi phẫu tích hợp chụp cắt lớp OCT dùng trong phẫu thuật nhãn khoa và phụ kiện</p><p> Model: RESCAN 700</p><p> Thiết bị được hỗ trỡ chụp cắt lớp OCT trong phẫu thuật đục thủy tinh thể, glaucoma, võng mạc, và ghép nội mô giác mạc hay giác mạc sâu.</p><p> Lợi ích làm giảm tổn thất tế bào,&nbsp;thời gian phẫu thuật giảm</p> | <p>...</p> | <p>1. Thân kính chính hiển vi loại để sàn: 01 chiếc</p><p> Ống kính chính với chức năng đảo hình tích hợp có chỉnh điện, điều chỉnh hướng đến 110 độ : 01 chiếc</p><p> Ống kính phụ với chức năng đảo hình tích hợp có chỉnh điện, điều chỉnh hướng từ đến 110 độ : 01 chiếc</p><p> Thị kính 10x:&nbsp;04 chiếc</p><p> Vật kính f = 200mm: 01 chiếc</p><p> Hệ thống chiếu sáng LED: 01 chiếc</p><p> Tay nắm điều khiển máy: 02 chiếc</p><p> Bàn đạp chân có 14 chức năng: 01 chiếc</p><p> Chân đế đẩy sàn: 01 chiếc</p><p> Bộ dịch chuyển X-Y: 01 chiếc</p><p> Hệ thống camera HD tích hợp: 01 chiếc</p><p> Ghi hình chuẩn HD tích hợp theo máy: 01 chiếc</p><p> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống quan sát đáy mắt không tiếp xúc điều chỉnh điện hội tụ&nbsp;: 01 bộ bao gồm :</p><p> Giá gắn bộ quan sát: 01 chiếc</p><p> Khay hấp tiệt trùng: 03 chiếc</p><p> Thấu kính 60D: 03 chiếc</p><p> Thấu kính 128D: 03 chiếc</p><p> 3. Hệ thống chụp OCT tích hợp theo máy: 01 bộ</p><p> 4. Hệ thống đánh dấu trục tong mổ đục thủy tinh thể chỉnh loạn</p> | <p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kính hiển vi:<br /> Độ phóng đại điều khiển bằng motor với hệ thống chuẩn màu (Apochromatic) tỉ lệ phóng đại 1:6,&nbsp;<br /> Hệ số phóng đại từ 0,4x đến 2,4x<br /> Phạm vi lấy nét: &nbsp;phạm vi lấy nét 70mm, điều chỉnh bằng mô tơ (dịch chuyển xuống 30mm, dịch chuyển lên 40mm)<br /> Vật kính: Tiêu cự f =200mm<br /> Ống kính chính: điều chỉnh độ nghiêng từ 0 đến 110 độ, f =170 mm<br /> Ống kính phụ: điều chỉnh độ nghiêng từ 0 đến 110 độ, f = 170 mm, có thể chỉnh độ phóng đại đồng bộ hoặc độc lập với kính chính.<br /> Thị kính: trường nhìn rộng 10x gắn kiểu từ tính<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chiếu sáng:<br /> Công nghệ ánh sáng hình nổi đồng trục SCI, phản xạ ánh đồng tử toàn thị trường<br /> Nguồn sáng LED sử dụng cáp quang<br /> Nhiệt độ màu gần như ánh sáng trắng<br /> Hệ thống chiếu sáng có thể chuyển sang chế độ màu Halogen bằng tấm lọc Hamode.<br /> Lọc ánh sáng xanh bảo vệ võng mạc<br /> Nguồn cắt khe sáng ( Slit illuminator): 0.2mm,2mm,3mm,4mm, cao: Cao 12mm<br /> Lọc 25% xám</p> <p>3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống camera truyền hình:<br /> Tích hợp hệ thống camera cảm biến loại 1/3inch, loại cảm biến HD MOS, độ phân giải: 1920 x1080, Tỉ lệ tín hiệu / nhiễu: 54dB<br /> Hệ thống quét: 50 full frames/s<br /> Có đầu ghi video chuẩn HD<br /> 4. Hệ thống kính tiếp xúc Resight 700.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24
4309 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp cầm tay Limpet | LIMPET Hand | A. C. Cossor & Son (Surgical) Ltd | Anh | A. C. Cossor & Son (Surgical) Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG | Anh | Nhóm 3 |  |  | 1900000 | t | Chiếc | true | 2021-06-01 | 2022-06-01 | <p class="ql-align-justify">Hàng mới 100%</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Huyết áp kế: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Băng đo huyết áp cho người lớn: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Túi đựng: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Là loại huyết áp kế di động</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Huyết áp kế chất lượng cao với độ nhạy và độ đặc hiệu giúp xác định rõ bệnh nhân tăng huyết áp hoặc không huyết áp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn ISO 81061-1</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng vệ sinh và làm sạch, chống khuẩn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá đỡ chống sốc linh hoạt chống lại bất kỳ thiệt hại cho máy đo</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ dẫn kết quả đo chính xác</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Phạm vi đo 0–300mmHg, có thang đo từ 0</p><p>Aneroid (cơ học), thiết bị không sử dụng thủy ngân nhưng cung cấp kết quả chính xác khi đã hiệu chỉnh.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG | 2021-06-01 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG | 2021-06-01
4310 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Que nong mạch máu | MB251 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3616200 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 3.5mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4311 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi niệu bụng 3D Enstein Vision® 3.0 4K | PV630/PV631/PV632/PV644/PG150/NB 3D 4K | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 6000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TIM MẠCH 3D 4K</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun – Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 3D 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV630</p><p class="ql-align-justify">Đầu Camera 3D cảm biến CMOS KÈM ỐNG KÍNH SOI 30 ĐỘ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV632</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 3D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV644</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify"><strong>MÁY BƠM HƠI Ổ BỤNG CÓ CHỨC NĂNG LÀM ẤM KHÍ VÀ HÚT KHÓI</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: <span style="color: black;">PG150</span></p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TIM MẠCH</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4312 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm, kẹp phẫu thuật | LX172R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 7005094 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kìm gắp chỉ thép mũi bẹt</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
4313 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét sinh hóa tự động phụ kiện đi kèm | NeoChem 100 | NeoMedica D.O.O. | Serbia | NeoMedica D.O.O. | Serbia |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC |  | Nhóm null |  |  | 560000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2022-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Model: NeoChem 100 </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);"> </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Hãng sản xuất: NeoMedica – Châu Âu </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);">Lắp ráp tại: Châu Âu</span></p> | <p>1 Thân máy chính và phụ kiện đi kèm</p> | <p>1 Thân máy chính và phụ kiện đi kèm</p> | <p><br></p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Khay thuốc thử: 40 chai được đánh dấu mã vạch</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay mẫu: 40 vị trí, mẫu thử được đặt hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm vị trí tiêu chuẩn, QC và mẫu khẩn cấp</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể sử dụng ống gốc hoặc cốc huyết thanh</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ phản ứng: 37±0.1<sup>0</sup>C</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước nóng đảm bảo nhiệt độ luôn nóng trong rotor phản ứng</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 bước sóng: 340,405,450,510, 546,578,620, 660, 690 + 2 free</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống quang: Hệ thống quang phổ đa bước sóng quang</span></p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sáng: đèn Halogen tuổi thọ cao 12V/20W hoặc đèn LED (tùy chọn)</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chu kỳ phát hiện: 18 giây</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đọc mã vạch được tích hợp</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xử lý dữ liệu: Chỉnh sửa và lưu trữ hơn 300 thông số kiểm tra. Thông tin của bệnh nhân có thể được lưu trữ vô tận.</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động cho nước và chất thải, cảm biến</span></p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi hấp thụ: 0.0000 - 4.0000Abs</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác bước sóng: ±2nm</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ lặp: CV ≤ 2,0%</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện: Thiết bị / máy tính:RS-232C, cổng kết nối mạng,có thể có màn hình cảm ứng </span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(33, 33, 33);">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 415mm (D) x565mm (R) x385mm (C)</span></p> | <p>bảo hành, sửa chữa</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2020-11-25 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC | 2021-06-01
4314 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Que nong mạch máu | MB252 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3616200 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 4mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4315 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Giường xiên quay tập đứng bệnh nhân trẻ em | PN36N | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 13440000 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2022-12-31 | <p>Giường xiên quay tập đứng bệnh nhân trẻ em</p> | <p>- Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc simily , có 4 bánh xe có khóa; Khối lượng :36 kg</p><p>-KT: 133x67x95cm&nbsp;(+/- sai số 5%), quay 0-90 độ; Nệm: 120x50cm</p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p class="ql-align-justify">- Khung sắt sơn tỉnh điện, nệm bọc simily, có 4 bánh xe có khóa</p><p class="ql-align-justify">- Kích thước: D152xR67xC70cm, Nệm: 150x50cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;(+/- sai số 5%),</p><p class="ql-align-justify">- Từ chỗ để chân đến tay vịn 90cm (ở tư thế đứng chức năng)</p><p class="ql-align-justify">- Quay 0-90 độ. Hệ thống quay bằng cơ.</p><p class="ql-align-justify">- Khối lượng :45 kg</p><p class="ql-align-justify">- Gồm bộ đai (4 đai) để cột cố định các khớp bị co rút</p><p class="ql-align-justify">- Có tựa tay có thể xoay ở nhiều mức khác nhau.</p><p class="ql-align-justify">- Trục chặn háng có thể tăng – giảm chiều cao (từ 5-60cm) phù hợp từng chiều cao của người bệnh. Nằm ở giữa 2 khớp hông mục đích trợ giúp trẻ không bị tụt xuống khi đứng và ngăn ngừa co rút khép khớp hông .</p><p class="ql-align-justify">- Gác chân có đai buộc để cố định bàn chân.</p><p>- Có thước đó góc nghiên.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26
4316 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ nạo trong phẫu thuật | OL170R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 2568119 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ nạo róc Killian, cong, hai đầu, nhọn/tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
4317 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kính lúp phẫu thuật đeo trán HRP | HRP | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty TNHH Legatek | Đức | Nhóm 3 |  |  | 54300000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-12-31 | <p>Kính lúp vi phẫu hai mắt đeo đầu HRP</p><p><br></p><ul><li>Sản xuất tại Đức</li><li>Hàng mới 100%, đóng gói theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất</li></ul> | <ul><li>01 kính lúp vi phẫu hai mắt độ phân giải cao</li><li>Độ phóng đại 2.5x</li><li>01 gọng S-FRAME</li></ul> | <ul><li>Độ phóng đại 3.5x, 4x, 6x</li><li>Lăng kính prismatic</li><li>Đai đeo đầu Professional L</li><li>Kính bảo vệ S-GUARD</li><li>Dung dịch làm sạch</li><li>Hộp đựng</li></ul> | <ul><li>Kính lúp vi phẫu hai mắt siêu nhẹ, độ phân giải cao, cho hình ảnh sắc nét, chống nước</li><li>Nhiều tùy chọn về độ phóng đại 2.5x, 3.5x, 4x, 6x</li><li>Khoảng cách làm việc 340mm, 420mm và 520 mm</li><li>Tùy chọn gọng S-FRAME siêu nhẹ hoặc đai đeo trán chắc chắn</li><li>Có thể gắn thêm đèn vi phẫu</li><li>Đai đeo đầu vừa vặn, chắc chắn</li></ul> |  | Kính bảo vệ, dung dịch làm sạch |  |  |  | Công ty TNHH Legatek | 2021-07-11 | Công ty TNHH Legatek | 2021-07-11
4318 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi cột sống | Hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh SmartVue® CMOS Full HD | PV480/PV482/PV638/PG15/TK Full HD | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3000000000 | t | Hệ thống | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI THẦN KINH FULL HD</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Mỹ, Pháp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm Full HD</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV480</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: windowtext;">Đầu Camera cảm biến CMOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV482</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS Full HD 27”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV638</p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED có chức năng kiểm tra dây dẫn sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">Máy bơm khí CO2 50 lít/phút tích hợp chức năng làm ấm khí&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Model: PG150</p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD - sản xuất tại VIỆT NAM tặng kèm theo hệ thống&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI THẦN KINH</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4319 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ róc mài xương | OL405R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 5529728 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ giũa xương Fomon, hai đầu có khía chéo</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
4320 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC344R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1077300 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4321 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy theo dõi sản khoa | Máy theo dõi sản khoa | Máy theo dõi sản khoa và phụ kiện | AVALON FM20 | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH | Đức | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 1 |  |  | 240000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>Thiết bị monitor sản khoa có thể cung cấp theo dõi nhịp tim thai nhi, chuyển động của thai nhi, cơn co tử cung, nhịp mạch mẹ.</p> | <p>Máy chính: 01 chiếc</p> <p>Đầu dò siêu âm theo dõi tim thai: 02 chiếc</p> <p>Đầu dò TOCO theo dõi cơn co tử cung: 01 chiếc</p> <p>Máy in nhiệt tích hợp: 01 chiếc</p> <p>Bộ đánh dấu sự kiện: 01 chiếc</p> <p>Giấy in: 01 tập</p> <p>Gel siêu âm: 01 lọ</p> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <ol> <li><strong>Màn hình</strong></li> </ol> <ul> <li>Máy có màn hình màu cảm ứng TFT</li> <li>Kích thước: 6.5 inch.</li> </ul> <ol> <li value="2"><strong>Máy in</strong></li> </ol> <ul> <li>Máy in nhiệt tích hợp</li> <li>Có 3 tốc độ in giấy bao gồm: 3 cm/phút, 2 cm/ phút, 1 cm/ phút</li> </ul> <ol> <li value="3"><strong>Các thông số được in trên bảng kết quả bao gồm: </strong></li> </ol> <ul> <li>Nhịp tim thai</li> <li>Chuyển động của thai nhi</li> <li>Cơn co tử cung</li> <li>Thông tin bệnh nhân và thời gian</li> </ul> <ol> <li value="4"><strong>Thông số kỹ thuật đầu dò siêu âm:</strong></li> </ol> <ul> <li>Phương pháp đo: Siêu âm Doppler xung.</li> <li>Dải đo: 50-240 nhịp/phút</li> <li>Độ phân giải hiển thị: 1 nhịp/phút</li> <li>Độ phân giải máy in: ¼ nhịp/phút</li> <li>Tần số siêu âm 1MHz ± 100Hz</li> </ul> <ol> <li value="5"><strong>Thông số kỹ thuật đầu đo cơn co tử cung</strong></li> </ol> <ul> <li>Phương pháp đo bằng cảm biến lực căng</li> <li>Độ nhạy 1 đơn vị : 2,5g</li> <li>Độ phân giải hiển thị là: 1 đơn vị</li> <li>Độ phân giải máy in là: ¼ đơn vị</li> <li>Dải tín hiệu từ 0 đến 127 đơn vị</li> </ul> <ol> <li value="6"><strong>Cảnh báo: </strong>có các cảnh bảo hình ảnh, âm thanh</li> </ol> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-14 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-07-05
4322 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp Greenlight 300 loại đứng | Greenlight 300 Stand | A. C. Cossor & Son (Surgical) Ltd | Anh | A. C. Cossor & Son (Surgical) Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG | Anh | Nhóm 3 |  |  | 14293000 | t | Chiếc | true | 2021-06-01 | 2022-06-01 | <p>Hàng mới 100%</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Huyết áp kế: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Băng đo huyết áp cho người lớn: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Giá treo đứng di động : 01 chiếc</p><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Chính xác và đáng tin cậy mà không có thủy ngân. Sử dụng công nghệ chip silicon thay thế cột thủy ngân truyền thống bằng hệ thống phát hiện áp suất điện tử.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Màn hình thủy ngân truyền thống được thay thế bằng đèn LED hiển thị rõ ràng áp suất trong các bước 2 mmHg và tốc độ giảm phát áp suất vòng bít quan trọng về mặt lâm sàng được chỉ ra.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Được kiểm chứng theo Nghị định thư Quốc tế ESH bởi Mayo Clinic. Phù hợp với tiêu chuẩn Hoa Kỳ cho máy đo huyết áp không tự động, ANSI / AAMI SP9: 1994, và đã được FDA chấp thuận (K040410). Tuân thủ các tiêu chuẩn Châu Âu BS EN ISO 81060-1 và BS EN 1060-3.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Bảo hành hiệu chuẩn 10 năm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Thời lượng pin lên đến 170 giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Không yêu cầu kiểm tra hiệu chuẩn thường xuyên</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tự động tắt sau một phút không được sử dụng, nếu là áp suất vòng bít vẫn dưới 20mmHg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Độ chính xác +/- 3mmHg</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Có cột bánh xe di động.</p><p>Được sự chấp thuận của Hiệp hội huyết áp Anh.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG | 2021-06-01 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG | 2021-06-01
4323 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Que nong mạch máu | MB253 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3616200 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 4.5mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4324 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Que nong mạch máu | Mb254 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3616200 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Que nong mạch máu Garrett, dài 140mm, đường kính 5mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4325 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi tổng quát ổ bung | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi tổng quát ổ bung | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 800000000 | t | Bộ | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Pháp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019-2020 trở về sau, mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất phải đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sau: ISO 9001, ISO 13485, hoặc CE hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả dụng cụ đồng bộ chính hãng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có giấy chứng nhận về nguyên liệu sản xuất từ chính hãng.</p><p>Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn sau:</p><p>&nbsp;- Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương</p><p>&nbsp;- Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương</p><p>&nbsp;-&nbsp;Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A 967-05e1 hoặc tương đương</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4326 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Ống hút phẫu thuật | OM671R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2568119 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>&nbsp;Ống hút dịch vùng họng Yankauer</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
4327 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Bục gỗ tập kéo dãn gân gót cho người khuyết tật | PN-BKD0 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 157500 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2022-12-31 | <p>Bục gỗ tập kéo dãn gân gót cho người khuyết tật&nbsp;</p> | <p>- KT : 26x12x9cm (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p>Bục gỗ tập kéo dãn gân gót cho người khuyết tật&nbsp;</p><p>- KT : 26x12x9cm (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26
4328 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Găng tay khám chưa tiệt trùng các size | LATEX | Công Ty TNHH Sản Xuất Duy Hàng | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Duy Hàng | Việt Nam | ["2020"] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2625 | t | Đôi | true | 2021-02-22 | 2021-05-22 | <p><br></p> | <p>Thành phần chính : Cao su thiên nhiên&nbsp;</p> |  | <p>Thành phần chính : </p><p>Cao su thiên nhiên&nbsp;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Chiều dài : 240 mm .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Độ dày lòng bàn tay : </p><p>0.22 + 0.05 mm . </p><p>Size XS :&nbsp;4.6 + 0.5g , </p><p>Size S : 5.2 + 0.5g&nbsp;&nbsp;Size M : 5.5 + 0.5g , </p><p>Size L : 6.2 + 0.5g . </p><p>Tiêu chuẩn ISO 9001 .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>500 đôi/thùng</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đăng Bảo | 2020-11-23 | Bộ Y tế | 2021-02-24
4329 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện | IntelliVue MX430 | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH | Đức | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 1 |  |  | 310000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2021-12-31 | <p>- Máy theo dõi bệnh nhân thiết kế dạng module sử dụng được cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh</p><p>- Theo dõi các thông số:</p><ul><li>Điện tim ECG</li><li>Nhịp thở</li><li>Nhiệt độ</li><li>Huyết áp không xâm lấn NIBP</li><li>Độ bão hòa Ôxy trong máu SpO2</li></ul> | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Máy chính: 01 chiếc</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo điện tim và nhịp thở: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo nhiệt độ: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Bộ phụ kiện đo SpO2 : 01 bộ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-30 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-07-05
4330 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học tự động laser | Hemaray 86 | Rayto Life and Analytical Sciences Co. Ltd. | Trung Quốc | Rayto Life and Analytical Sciences Co. Ltd. | Trung Quốc | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh |  | Nhóm 6 |  |  | 280000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p><b><u>Tính năng nổi bật</u></b><br /> · Tự động hoàn toàn<br /> · Có thể tích hợp bộ chuyển mẫu tự động<br /> · 28 thông số<br /> · 05 thành phần bạch cầu, 3 biểu đồ<br /> · Tốc độ 60 test/h<br /> · Công nghệ đo: Laser<br /> · Bộ nhớ: 100.000 kết quả<br /> Phù hợp với phòng xét nghiệm quy mô rất lớn<br /> &nbsp;</p> | <p><b><u>Cấu hình tiêu chuẩn</u></b><br /> · 01 máy chính kèm máy in nhiệt gắn trong&nbsp;&nbsp;<br /> · 01 bộ phụ kiện tiêu chuẩn</p> |  | <p><br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31
4331 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Khóa hình lục giác | TE749R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3479887 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Khóa hình lục giác</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-09
4332 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC345R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1234800 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4333 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi lồng ngực | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi lồng ngực | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 700000000 | t | Bộ | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất phải đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sau: ISO 9001, ISO 13485, hoặc CE hoặc tương đương</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả dụng cụ đồng bộ chính hãng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài hoặc kích thước dụng cụ sai số cho phép ≤ 3%</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có giấy chứng nhận về nguyên liệu sản xuất từ chính hãng.</p><p>Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn sau:</p><p>&nbsp;- Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương</p><p>&nbsp;- Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương</p><p>&nbsp;-&nbsp;Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A 967-05e1 hoặc tương đương</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4334 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Bục gỗ tập kéo dãn gân gót M2 | PN-BKDM2 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 987000 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2022-12-31 | <p>Bục gỗ tập kéo dãn gân gót M2</p> | <p>- gỗ&nbsp;. KT : 47x30x13-19cm</p><p>- Khối lượng: 5 kg</p><p>- Độ cao có thể tăng giảm 3 nấc :&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;cao nhất : 20cm</p><p>&nbsp;&nbsp;cao vừa&nbsp;: 15cm</p><p>&nbsp;&nbsp;cao thấp nhất : 10cm</p> |  | <p>- Sản phẩm làm bằng chất liệu gỗ phủ PU.</p><p>- KT : 47x30x13-19cm</p><p>-Khối lượng: 5 kg</p><p>- độ cao có thể tăng giảm 3 nấc : </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;cao nhất : 20cm</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;cao vừa&nbsp;: 15cm</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;cao thấp nhất : 10cm</p><p>-Dùng tập kéo dãn gân gót cho người khuyết tật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26
4335 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo chức năng hô hấp | Máy đo chức năng hô hấp | Máy hô hấp ký / Phế dung kế | KoKo SX 1000 | KoKo, LLC. | Mỹ | KoKo, LLC. | Mỹ | ["2019","2020","2021"] | Công Ty TNHH TM & DV Kỹ Thuật Ngày Mai |  | Nhóm 3 |  |  | 247500000 | t | Bộ | true | 2021-06-08 | 2021-12-30 | <p>Dùng đo chức năng hô hấp</p> | <p>-&nbsp;01 máy chính</p><p>'-&nbsp;01 cảm biến đo hô hấp</p><p>'-&nbsp;01 bơm định chuẩn</p><p>'-&nbsp;01 chương trình đo chức năng hô hấp</p><p>'-&nbsp;10 lọc khuẩn&nbsp;</p><p>'-&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng</p><p><br></p><p>Phu kiện::</p><p>'-&nbsp;01 máy vi tính</p><p>'-&nbsp;01 máy in </p> |  | <p> - Phương pháp đo: Brass Core Fleisch</p><p> '-&nbsp;Tests&nbsp;thực hiện&nbsp;FVC, SVC, Pre và Post Bronchodilator, MVV, Challenge</p><p> '-&nbsp;Thang thể tích&nbsp;+/- 16L</p><p> '-&nbsp;Thang đo lưu lượng&nbsp;+/-16L/sec</p><p> '-&nbsp;Báo cáo kết quả đo Không giới hạn, thiết kế cài đặt trước đa dạng</p><p> '-&nbsp;Thuật toán giải thích McKay (ATS / ARRD 1991); ITS; Modified Ellis</p><p> '-&nbsp;Nguồn điện&nbsp;&nbsp;Từ cổng USB&nbsp;của máy tính</p><p> '-&nbsp;Môi trường hoạt động&nbsp;&nbsp;10º C- 40ºC, độ ẩm đến 80%</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH TM & DV Kỹ Thuật Ngày Mai | 2021-06-08 | Công Ty TNHH TM & DV Kỹ Thuật Ngày Mai | 2021-06-09
4336 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC411R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1064700 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật Cooper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4337 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp 6 inch đứng | 6inch ANEROID Stand | A. C. Cossor & Son (Surgical) Ltd | Anh | A. C. Cossor & Son (Surgical) Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG | Anh | Nhóm 3 |  |  | 7100000 | t | Chiếc | true | 2021-06-01 | 2022-06-01 | <p>Hàng mới 100%</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;Huyết áp kế: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Băng đo huyết áp cho người lớn: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Giá treo đứng di động : 01 chiếc</p> |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Huyết áp kế chất lượng cao với độ nhạy và độ đặc hiệu giúp xác định rõ bệnh nhân tăng huyết áp hoặc không huyết áp</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn ISO 81061-1</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng vệ sinh và làm sạch, chống khuẩn</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá đỡ chống sốc linh hoạt chống lại bất kỳ thiệt hại cho máy đo.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chỉ dẫn kết quả đo chính xác</span></p><p><span style="color: black;">Phạm vi đo 0–300mmHg, có thang đo từ 0</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG | 2021-06-01 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG | 2021-06-01
4338 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 900000000 | t | Bộ | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất phải đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sau: ISO 9001, ISO 13485, hoặc CE hoặc tương đương</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả dụng cụ đồng bộ chính hãng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài hoặc kích thước dụng cụ sai số cho phép ≤ 3%</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có giấy chứng nhận về nguyên liệu sản xuất từ chính hãng.</p><p>Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn sau:</p><p>&nbsp;- Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương</p><p>&nbsp;- Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương</p><p>&nbsp;-&nbsp;Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A 967-05e1 hoặc tương đương</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4339 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC441R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1064700 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4340 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện | IntelliVue MX430 | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH | Đức | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 1 |  |  | 340000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>- Máy theo dõi bệnh nhân thiết kế dạng module sử dụng được cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh</p><p>- Theo dõi các thông số:</p><ul><li>Điện tim ECG</li><li>Nhịp thở</li><li>Nhiệt độ</li><li>Huyết áp không xâm lấn NIBP</li><li>Độ bão hòa Ôxy trong máu SpO2</li><li>Huyết áp xâm lấn IBP</li></ul> | <p>- Máy chính: 01 chiếc</p><p> - Bộ phụ kiện đo điện tim và nhịp thở: 01 bộ</p><p> - Bộ phụ kiện đo nhiệt độ: 01 bộ</p><p> - Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ</p><p> - Bộ phụ kiện đo SpO2 : 01 bộ</p><p> - Bộ phụ kiện đo huyết áp xâm lấn: 01 bộ</p><p> - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-02-25 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-07-05
4341 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Dụng cụ tập trợ giúp cử động tay - chân cho người khuyết tật | PN-TTC | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm null |  |  | 279300 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2022-12-31 | <p>Dụng cụ tập trợ giúp cử động tay - chân cho người khuyết tật&nbsp;</p> | <p>- KT : miếng gỗ 30 x 15 cm (+/- sai số 5%) dán mouse bọc simily</p><p>- Có 4 bánh xe nhỏ&nbsp;</p> |  | <p>- KT : miếng gỗ 30 x 15 cm (+/- sai số 5%) dán mouse bọc simily</p><p>- Có 4 bánh xe nhỏ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26
4342 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | ÁO VEST PRINCESS - ÁO CHÌ CHẮN TIA | PCV | ProtecX Medical Limited | Anh | ProtecX Medical Limited | Anh | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Anh | Nhóm null |  |  | 18190000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">ÁO VEST PRINCESS - Chất liệu: chì siêu nhẹ</strong></p><p><strong style="color: black;">Mã sản phẩm: PCV</strong></p><p><strong style="color: black;">Xuất xứ: ProtecX - Anh</strong></p><p><strong style="color: black;">Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO, CE, IEC</strong></p><p><strong style="color: black;">Hàng mới 100%</strong></p> | <p><strong style="color: black;">Mô tả chi tiết:</strong></p><p><span style="color: black;">&nbsp;- Từ đường cắt vải và chất liệu bảo vệ cho đến Princess Seam độc đáo, Princess Vests được thiết kế dành cho nữ. Nó khá thoải mái và đường viền độc đáo, tạo ra một sự thay thế cho các thiết kế thời trang phi giới tính (unisex)</span></p><p><span style="color: black;">- Sự chồng chéo của Princess Vest được giảm bớt để loại bỏ vật liệu bảo vệ và trọng lượng áo. Điều này giúp cân bằng trọng lượng của áo vest qua vai và hông, làm giảm áp lực lên cơ xương vai của bạn.</span></p><p><span style="color: black;">- Thiết kế áo chắn tia truyền thống có thể để lộ hai bên ngực. Princess Vest được thiết kế để bảo vệ ngực hoàn toàn giúp hoàn toàn bảo vệ phụ nữ khỏi bức xạ tán xạ.</span></p> |  | <p><span style="color: black;">- Màu sắc: Royal Blue</span></p><p><span style="color: black;">- Độ dày chì: 0.35 mmPb</span></p><p><span style="color: black;">- Chất liệu: Chì siêu nhẹ</span></p><p><span style="color: black;">- In chữ</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-30 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-30
4343 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy Realtime PCR | Kit phát hiện các đột biến trên codon 600 của gen BRAF | Easy® BRAF -RT002 | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | Diatech Pharmacogenetics srl a Socio Unico | Italy | ["2020"] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | Italy | Nhóm 3 |  |  | 70000000 | t | Hộp | true | 2021-03-29 | 2021-12-31 | <p>Kit phát hiện các đột biến trên codon 600 của gen BRAF</p> | <p>&nbsp;Kit phát hiện các đột biến trên codon 600 của gen BRAF và gen nội kiểm (endogenous control gene) trong mỗi phản ứng.</p> |  | <p>Easy® BRAF (24 test)</p><p>+ Kit phát hiện các đột biến trên codon 600 của gen BRAF và gen nội kiểm </p><p>+ Tự động phân tích và báo cáo kết quả với phần mềm Easy PGX Software.</p><p>+ Độ nhạy: LOD 0.5%.</p><p>+ Loại mẫu: DNA tách từ mô tươi, mô cố định bằng paraffin (FFPE) và huyết tương.&nbsp;</p><p>+ Cung cấp bao gồm: Hoá chất tách chiết mô + Hoá chất Real-time PCR</p><p>+ Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE-IVD.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29 | CÔNG TY TNHH GETZ BROS& CO.( VIỆT NAM) | 2021-03-29
4344 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC601R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1197000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích Metzenbaum</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4345 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh POLARIS 100 / 200 | Polaris 100/200 | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-11-13 | <p>Xem tệp đính kèm</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2020-11-13 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-05-10
4346 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Thiết bị bơm dung dịch sát khuẩn tự động UD-450 | UD-450 | Saraya (Dongguan) Hygiene Products Co., Ltd. | Trung Quốc | Saraya Co., Ltd | Nhật Bản |  | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ NGHỆ XANH |  | Nhóm null |  |  | 1958000 | t | Cái | true | 2021-05-31 | 2022-06-01 | <p>Thiết bị bơm tự động với đầu cảm ứng nhận biết, tự bơm khi đưa tay vào gần</p><p>Dung tích bình chứa 450ml với 3 loại đầu bình chứa: đầu tạo bọt, phun sương, tạo dòng</p><p>Bằng nhựa ABS, kích thước: W105xD86xH224mm</p> | <p> Thiết bị bơm tự động với đầu cảm ứng nhận biết, tự bơm khi đưa tay vào gần</p><p> Dung tích bình chứa 450ml với 3 loại đầu bình chứa: đầu tạo bọt, phun sương, tạo dòng</p><p> Bằng nhựa ABS, kích thước: W105xD86xH224mm</p> | <p> Thiết bị bơm tự động với đầu cảm ứng nhận biết, tự bơm khi đưa tay vào gần</p><p> Dung tích bình chứa 450ml với 3 loại đầu bình chứa: đầu tạo bọt, phun sương, tạo dòng</p><p> Bằng nhựa ABS, kích thước: W105xD86xH224mm</p> | <p> Thiết bị bơm tự động với đầu cảm ứng nhận biết, tự bơm khi đưa tay vào gần</p><p> Dung tích bình chứa 450ml với 3 loại đầu bình chứa: đầu tạo bọt, phun sương, tạo dòng</p><p> Bằng nhựa ABS, kích thước: W105xD86xH224mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ NGHỆ XANH | 2021-05-31 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ NGHỆ XANH | 2021-06-01
4347 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi tim mạch | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi tim mạch | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 1500000000 | t | Bộ | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Pháp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019-2020 trở về sau, mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất phải đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sau: ISO 9001, ISO 13485, hoặc CE hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả dụng cụ đồng bộ chính hãng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có giấy chứng nhận về nguyên liệu sản xuất từ chính hãng.</p><p>Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn sau:</p><p>&nbsp;- Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương</p><p>&nbsp;- Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương</p><p>&nbsp;-&nbsp;Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A 967-05e1 hoặc tương đương</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4348 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | BC605R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1266300 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích Metzenbaum</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4349 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu Bulldog | MB738R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 15850800 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kẹp mạch máu Bulldog Cooley, thẳng, 30/65mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4350 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch chạy điện (dẫn lưu màng phổi) | NIHOPHAWA-ES2000 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 25000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-05 | 2021-11-05 | <ul><li>Có đồng hồ hiển thị áp lực hút lắp bên trong</li><li>Bơm hút: loại pít-tông với động cơ cảm ứng; bơm pít-tông là loại bơm không dùng dầu</li><li>Chức năng bảo vệ chống tràn: bằng van an toàn lắp trong bình chứa</li><li>Dây hút và đầu hút loại dùng nhiều lần</li></ul> | <ul><li>Máy chính: 01 Cái</li><li>Chai đựng dịch: 02 cái</li><li>Ống dẫn dịch bằng Silicol dài 180 cm - 200 cm: 01 ống</li><li>Bộ lọc khuẩn: 01 bộ</li><li>Công tắc đạp chân: 01 cái</li><li>Cầu trì dự phòng: 01 cái</li><li>Hai đầu hút: 01 cái.</li></ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-05 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2021-06-01
4351 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Bập bênh tròn nhỏ (D=40cm) | PN-BBTN | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 462000 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2022-12-31 | <p>Bập bênh tròn nhỏ (D=40cm)</p> | <p>- KT: D=40 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Gỗ sơn PU .</p> |  | <p>Bập bênh tròn nhỏ (D=40cm)</p><p>- KT: D=40 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Gỗ sơn PU .Tập thăng bằng , tập cổ chân ….&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26
4352 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện | IntelliVue MX430 | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH | Đức | Philips Medical Systems Boeblingen GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Đức | Nhóm 1 |  |  | 420000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>- Máy theo dõi bệnh nhân thiết kế dạng module sử dụng được cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh</p><p>- Theo dõi các thông số:</p><ul><li>Điện tim ECG</li><li>Nhịp thở</li><li>Nhiệt độ</li><li>Huyết áp không xâm lấn NIBP</li><li>Độ bão hòa Ôxy trong máu SpO2</li><li>Huyết áp xâm lấn IBP</li><li>Nồng độ CO2 cuối kỳ thở ra (EtCO2)</li></ul> | <p>- Máy chính: 01 chiếc<br /> - Bộ phụ kiện đo điện tim và nhịp thở: 01 bộ<br /> - Bộ phụ kiện đo nhiệt độ: 01 bộ<br /> - Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ<br /> - Bộ phụ kiện đo SpO2 : 01 bộ<br /> - Bộ phụ kiện đo huyết áp xâm lấn: 01 bộ<br /> - Bộ phụ kiện đo EtCO2 dòng chính: 01 bộ<br /> - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-11-14 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-07-05
4353 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần Mach Led 300DF | MACH LED 300DF | Dr. Mach GmbH & Co. KG | Đức | Dr. Mach GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING |  | Nhóm 1 |  |  | 341681550 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Hệ thống đèn mổ công nghệ LED, loại treo trần để sử dụng ở nhiều khoa phòng. Thiết bị được sử dụng trong phòng mổ, phòng khám để hỗ trợ các bác sĩ quan sát vùng phẫu thuật trong các phẫu thuật trên bệnh nhân</p> | <p>Hệ thống đèn bao gồm các thành phần sau:&nbsp;<br />  Nhánh đèn chính / chóa đèn<br />  Hệ thống cánh tay đỡ đèn<br />  Các bóng đèn LED<br />  Khối nguồn<br />  Bảng điều khiển<br />  Tay nắm điều khiển</p> |  | <p>Cường độ sáng ở khoảng cách 1m: 140.000 Lux<br /> Nhiệt độ màu (Kelvin): 4500<br /> Chỉ số hiển thị màu trung bình Ra: 94<br /> Kích thước trường sáng: 17-29 cm<br /> Khoảng cách làm việc ( cm): 70-150 &nbsp;<br /> Đường kính đầu đèn (cm): 55<br /> Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: 0,5°C<br /> Số lượng đèn LED: 36&nbsp;<br /> Tuổi thọ đèn LED: ≥ 60.000 h<br /> Tổng công suất tiêu thụ: 50 W</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-09 | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-11
4354 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh nhân đa năng 3 chức năng điều khiển bằng điện | M01 | Hebei Eryou Medical Devices Co., Ltd | Trung Quốc | Hebei Eryou Medical Devices Co., Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 25300000 | t | Cái | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p><strong>Giường bệnh 3 chức năng điều khiển bằng điện:</strong></p><p>- Model: M01</p><p>- Hãng sx: Eryou</p><p>- Sản xuất: China</p><p>- Sản phẩm mới 100% năm 2020</p> | <p><strong><u>Cấu hình cung cấp:</u></strong></p><p>Giường bệnh 3 chức năng điều khiển bằng điện bao gồm:</p><p><span style="color: black;">- Khung giường tiêu chuẩn: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Đầu giường nhựa ABS: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Đuôi giường nhựa ABS: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Bánh xe có phanh đường kính Ø125mm: 04 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Lan can nhôm bảo vệ : 02 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Cây truyền dịch: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Đệm: 01 cái</span></p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-02 | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2021-04-03
4355 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi niệu bụng | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi niệu bụng | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 700000000 | t | Bộ | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Pháp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019-2020 trở về sau, mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất phải đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sau: ISO 9001, ISO 13485, hoặc CE hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả dụng cụ đồng bộ chính hãng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có giấy chứng nhận về nguyên liệu sản xuất từ chính hãng.</p><p>Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn sau:</p><p>&nbsp;- Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương</p><p>&nbsp;- Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương</p><p>&nbsp;-&nbsp;Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A 967-05e1 hoặc tương đương</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4356 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kim phẫu thuật | MD610 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 4260900 | t | Cái | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kim phẫu thuật, thẳng, cỡ 13GA, thân tròn, rộng 2,40mm, dài 90mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4357 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Contact World | Contact World | Ritter Concept GmbH | Đức | Ritter Concept GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 744450000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <p>Bộ ghế nha khoa</p> | <p>Bộ ghế nha khoa</p> |  | <p>Bộ ghế nha khoa</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
4358 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn phẫu thuật treo trần 2 nhánh | TruLight 5520 - TruLight 5320 | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức | TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN | Đức | Nhóm null |  |  | 2105250000 | t | Bộ | true | 2021-06-01 | 2022-05-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị mới 100%;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO9001 và ISO 13485, CE</p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN | 2021-06-01 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN | 2021-06-01
4359 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Bập bênh tròn lớn(D=50cm) | PN-BTL | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 517000 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2022-12-31 | <p>Bập bênh tròn lớn(D=50cm)</p> | <p>Bập bênh tròn lớn(D=50cm)</p><p>- Gỗ sơn PU .</p> |  | <p>Bập bênh tròn lớn(D=50cm)</p><p>- Gỗ sơn PU .Tập thăng bằng , tập cổ chân ….&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26
4360 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi thần kinh | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi thần kinh | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 1700000000 | t | Bộ | false | 2020-12-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức, Pháp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019-2020 trở về sau, mới 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất phải đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sau: ISO 9001, ISO 13485, hoặc CE hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả dụng cụ đồng bộ chính hãng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có giấy chứng nhận về nguyên liệu sản xuất từ chính hãng.</p><p>Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn sau:</p><p>&nbsp;- Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương</p><p>&nbsp;- Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương</p><p>&nbsp;-&nbsp;Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A 967-05e1 hoặc tương đương</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2020-12-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4361 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo cắt chỉ | BC802R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2532600 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo cắt chỉ Spencer</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4362 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Bập bênh chữ nhật lớn 60 x 40 x10cm | PN-BCNL.2 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 594000 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2022-12-31 | <p>Bập bênh chữ nhật lớn 60 x 40 x10cm</p> | <p>- KT : 60x40x10cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Gỗ sơn PU</p> |  | <p>Bập bênh chữ nhật lớn 60 x 40 x10cm</p><p>- KT : 60x40x10cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Gỗ sơn PU , Tập thăng bằng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26
4363 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kính lúp phẫu thuật đeo trán C2.3 | C2.3 | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty TNHH Legatek | Đức | Nhóm 3 |  |  | 19800000 | t | Bộ | false | 2021-07-01 | 2021-12-31 | <p>Kính lúp vi phẫu hai mắt đeo đầu HRP</p><p><br></p><ul><li>Sản xuất tại Đức</li><li>Hàng mới 100%, đóng gói theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất</li></ul> | <ul><li>01 kính lúp vi phẫu hai mắt độ phân giải cao</li><li>Độ phóng đại 2.3x</li><li>01 Gọng kính</li></ul> | <ul><li>Đai đeo đầu siêu nhẹ</li><li>Kính bảo vệ</li><li>Hộp đựng</li></ul> | <ul><li>Kính lúp vi phẫu hai mắt siêu nhẹ, độ phân giải cao, cho hình ảnh sắc nét</li><li>Độ phóng đại 2.3x</li><li>Khoảng cách làm việc 340mm hoặc 450mm</li><li>Tùy chọn gọng kính siêu nhẹ hoặc đai đeo trán chắc chắn</li></ul><p><br></p> |  | Kính bảo vệ, hộp đựng |  |  |  | Công ty TNHH Legatek | 2021-07-11 | Công ty TNHH Legatek | 2021-07-11
4364 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy tập sàn chậu | UROSTYM | Laborie Medical Technologies | Canada | Laborie Medical Technologies | Canada |  | Công ty TNHH Thương mại Ánh Sáng Xanh | Canada | Nhóm 3 |  |  | 770000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-08 | 2021-12-31 | <p><u style="color: black;">I / Đặc tính chung:</u></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều trị cho các bệnh lý rối loạn chức năng cơ sàn chậu. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phục hồi chức năng sàn chậu bao gồm cả nam và nữ ở mọi lứa tuổi. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các triêu chứng rối loạn chức năng được chỉ định điều trị bao gồm:</span></p><p><span style="color: black;">Tiểu không tự chủ khi bị áp lực</span></p><p><span style="color: black;">Tiểu không tự chủ</span></p><p><span style="color: black;">Tiểu không tự chủ hỗn hợp</span></p><p><span style="color: black;">Tiểu gấp do cơ bàng quang co bóp không tự chủ</span></p><p><span style="color: black;">Bí tiểu</span></p><p><span style="color: black;">Đau vùng chậu</span></p><p><span style="color: black;">Tiểu không tự chủ và táo bón</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng đo áp lực cơ thắt hậu môn </span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhận diện đầu dò sử dụng bằng hệ thống máy tính</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu và truy xuất dữ liệu bệnh nhân&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị kích thích và phản hồi sinh học để điều trị chứng tiểu không tự chủ bằng cách phục hồi chức năng vùng đáy chậu, tiết niệu.</span></p> | <p>Tên Thiết bị: Máy tập sàn chậu</p><p>Model: Urostym</p><p>Hãng sản xuất: Laborie</p><p>Nước sản xuất: Canada</p><p class="ql-align-justify">Thiết bị mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.</p><p><br></p><p>Cấu hình:</p><p>Máy tập phục hồi chức năng cơ sàn chậu kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, bao gồm:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ xử lý trung tâm: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp hệ thống: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp giao diện kênh kích thích và phản hồi sinh học: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp giao diện kênh phản hồi sinh học: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm trong máy: Tập cơ sàn chậu trong điều trị tiểu không kiểm soát, manometry </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tính xách tay: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in màu: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung đẩy máy: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò hậu môn: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò âm đạo: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Miếng dán điện cực: 05 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Biến áp: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò áp lực hậu môn tập sàn chậu: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống nối cho đầu dò áp lực hậu môn tập sàn chậu: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò áp lực âm đạo tập sàn chậu: 01 cái</p><p>Ống nối cho đầu dò áp lực âm đạo tập sàn chậu: 01 cái</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại Ánh Sáng Xanh | 2020-12-02 | Công ty TNHH Thương mại Ánh Sáng Xanh | 2021-06-21
4365 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện cơ | Máy điện cơ | Máy điên cơ | TruTrace | Deymed Diagnostic s.r.o | Séc | Deymed Diagnostic s.r.o | Séc | ["2020"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | Séc | Nhóm 3 |  |  | 1800000000 | t | Bộ | false | 2020-12-25 | 2023-12-25 | <p>Máy điện cơ TruTrace</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2020-12-25 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2020-12-25
4366 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu tích | BC915R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 6283200 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích Jameson Supercut</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4367 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV955R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 4408100 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Lưỡi banh Muenster, dễ uốn, kích thước lưỡi 220 x 40mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tự giữ Weitlaner, 3x4 răng tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
4368 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Bập bênh chữ nhật trung 40 x 30 x 10cm | PN-BCNT | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 473000 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2022-12-31 | <p>Bập bênh chữ nhật trung 40 x 30 x 10cm</p> | <p>- KT : 40x30x10cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Gỗ sơn PU</p> |  | <p>Bập bênh chữ nhật trung 40 x 30 x 10cm</p><p>- KT : 40x30x10cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Gỗ sơn PU , Tập thăng bằng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26
4369 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu tích | BD051R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 567000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4370 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi huyết động | Máy đo huyết động không xâm lấn | USCOM 1A | Uscom Ltd | Australia | Uscom Ltd | Australia |  | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | Australia | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Cái | true | 2021-06-01 | 2021-12-31 | <p><strong><em>Máy đo huyết động hoàn toàn không xâm lấn sử dụng công nghệ siêu âm Doppler, dùng cho đối tượng từ sơ sinh đến người cao tuổi</em></strong>.</p><p><strong>Chỉ định</strong> (theo Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc của Bộ Y tế):</p><ul><li>Người bệnh sốc: Sốc nhiễm khuẩn, sốc tim, sốc giảm thể tích, đa chấn thương, bỏng.</li><li>Người bệnh có tình trạng sốc chưa xác định được nguyên nhân</li><li>Người bệnh đa chấn thương</li><li>Người bệnh bỏng</li><li>Người bệnh suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS)</li><li>Người bệnh phẫu thuật tim</li><li>Theo dõi đáp ứng với điều trị ở những người bệnh sốc</li></ul> | <p>- Máy chính kèm xe đẩy: 01 máy</p><p>- Đầu dò dùng nhiều lần: 01 chiếc&nbsp;</p><p>- Ắc quy tích hợp: 01 chiếc</p><p>- Đĩa CD hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p><p>- Gel siêu âm: 01 hộp</p><p>- Máy in: 01 bộ</p> |  | <p>- Sử dụng công nghệ siêu âm Doppler không xâm lấn với đầu dò tần số 2.2MHz nên không gây đau đớn và an toàn cho bệnh nhân.</p><p>- Có thể đo và hiện thị đầy đủ các thông số huyết động, đưa ra bức tranh toàn cảnh về huyết động, hỗ trợ chính xác cho các bác sĩ trong chẩn đoán huyết động:</p><ul><li>SVR: sức cản thành mạch hệ thống - thông số quan trọng trong đánh giá trình trạng hậu gánh.</li><li>CO và CI là 2 chỉ số phản ánh trực quan và định lượng cung lượng tim hiện thời của bệnh nhân.</li><li>SV và SVI là 2 chỉ số phản ánh trực quan và định lượng thể tích tống máu của tim. Hỗ trợ trong các chẩn đoán về tình trạng suy tim</li><li>INO/SMII: chỉ số co bóp của tim, là chỉ số đã được chứng minh và định lượng hóa cho khả năng co bóp của tim; giúp chẩn đoán chính xác và kịp thời mức độ suy tim của bệnh nhân.</li><li>DO2: chỉ số phân phối oxy - sau khi nhập thông tin SpO2%&nbsp;của bệnh nhân, USCOM sẽ tính toán và đưa ra giá trị chỉ số DO2, thông số quan trọng trong chẩn đoán tình trạng thiếu oxy mô của bệnh nhân.</li></ul><p>- Ứng dụng: giúp các bác sĩ đánh giá tình trạng huyết động của bệnh nhân, phân biệt nhanh các loại sốc, phát hiện sớm sốc nhiễm khuẩn, theo dõi đáp ứng truyền dịch và đáp ứng điều trị của bệnh nhân.</p><p>- Pin trong cho phép hoạt động lên đến 2 giờ</p><p>- Cho phép xuất dữ liệu để in hoặc lưu lại qua USB</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-06-01 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG | 2021-06-01
4371 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy khử khuẩn không khí bằng UV, loại di động 340m3/ giờ | AM 100.UV | Hycare Medical | Pháp | Hycare Medical | Pháp |  | CÔng ty TNHH Thương mai và đầu tư Hùng Đức | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 495000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-18 | 2021-06-18 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | CÔng ty TNHH Thương mai và đầu tư Hùng Đức | 2021-03-18 | CÔng ty TNHH Thương mai và đầu tư Hùng Đức | 2021-03-18
4372 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Bập bênh chữ nhật nhỏ 30x25x6cm | PN-BCNN | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 352000 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2022-12-31 | <p>Bập bênh chữ nhật nhỏ 30x25x6cm</p> | <p>- KT : 30x25x6cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Gỗ sơn PU&nbsp;</p> |  | <p>Bập bênh chữ nhật nhỏ 30x25x6cm</p><p>- KT : 30x25x6cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Gỗ sơn PU , Tập thăng bằng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26
4373 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | ÁO VEST PRINCESS - ÁO CHÌ CHẮN TIA | PCV (LF) | ProtecX Medical Limited | Anh | ProtecX Medical Limited | Anh | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Anh | Nhóm null |  |  | 27684000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2021-12-31 | <p><strong style="color: black;">ÁO VEST PRINCESS - Chất liệu: Hợp chất Antimon.</strong></p><p><strong style="color: black;">Mã sản phẩm: PCV (LF)</strong></p><p><strong style="color: black;">Xuất xứ: ProtecX - Anh</strong></p><p><strong style="color: black;">Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO, CE, IEC</strong></p><p><strong style="color: black;">Hàng mới 100%</strong></p> | <p><span style="color: black;">- Màu sắc: Royal Blue</span></p><p><span style="color: black;">- Độ dày chì: 0.5 mmPb</span></p><p><span style="color: black;">- Chất liệu: hợp chất Antimon.</span></p><p><span style="color: black;">- In chữ</span></p> |  | <p><strong style="color: black;">Mô tả chi tiết:</strong></p><p><span style="color: black;">&nbsp;- Từ đường cắt vải và chất liệu bảo vệ cho đến Princess Seam độc đáo, Princess Vests được thiết kế dành cho nữ. Nó khá thoải mái và đường viền độc đáo, tạo ra một sự thay thế cho các thiết kế thời trang phi giới tính (unisex)</span></p><p><span style="color: black;">- Sự chồng chéo của Princess Vest được giảm bớt để loại bỏ vật liệu bảo vệ và trọng lượng áo. Điều này giúp cân bằng trọng lượng của áo vest qua vai và hông, làm giảm áp lực lên cơ xương vai của bạn.</span></p><p><span style="color: black;">- Thiết kế áo chắn tia truyền thống có thể để lộ hai bên ngực. Princess Vest được thiết kế để bảo vệ ngực hoàn toàn giúp hoàn toàn bảo vệ phụ nữ khỏi bức xạ tán xạ.</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-30 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-30
4374 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu tích | BD158R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 4869900 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích không chấn thương</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4375 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu tích | BD301R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 497700 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4376 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Bục bước chân 2 bậc | PN-BC.0 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 1650000 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2022-12-31 | <p>Bục bước chân 2 bậc&nbsp;&nbsp;</p> | <p>- Khung sườn inox : 51x52x45cm (+/- sai số 5%)&nbsp;</p><p>- Bề mặt bước chân gỗ : 51x25cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Khoảng cách 2 bậc : 22cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Khối lượng: 6 kg</p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>- Khung sườn inox : 51x52x45cm (+/- sai số 5%) </p><p>- Bề mặt bước chân gỗ : 51x25cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Khoảng cách 2 bậc : 22cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Khối lượng: 6 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Dùng tập mạnh thêm cơ chi dưới hoặc cho người bệnh, bước lên &nbsp;- xuống giường. Tập thích nghi hoàn cảnh sống tại gia đình.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26
4377 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV966R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 4626400 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Lưỡi banh Kelly Muenster, kích thước 220 x 70mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tự giữ Weitlaner, 3x4 răng tù</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-05
4378 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu tích | BD305R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 625800 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4379 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu tích | BD311R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 564900 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4380 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Atellica CH 930 Analyzer | Atellica CH 930 Analyzer | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 8594000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-21 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG, CÔNG SUẤT 1800 TEST/ GIỜ BAO GỒM CẢ ĐIỆN GIẢI </strong></p> | <ul> <li>Hệ thống phân tích sinh hóa tự động: 1 bộ bao gồm: <ul> <li>Máy Phân tích sinh hoá tự động Atellica CH 930 kèm phụ kiện tiêu chuẩn (Công suất 1800 xét nghiệm/giờ): 01 máy</li> <li>Bộ nạp mẫu trực tiếp: 1 bộ</li> <li>Bộ máy tính và màn hình điều khiển: 01 bộ.</li> <li>Máy in laser đen trắng: 01 cái</li> <li>Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</li> <li>Bộ hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ</li> </ul> </li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-21 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-03-18
4381 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | E100 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 37800000 | t | Chiếc | true | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p>- 1 Chóa đèn + cánh tay đỡ</p><p>- 1 Cánh tay đỡ dọc di động</p><p>- 1 Đế kẹp</p><p>- 1 Giá treo tường</p><p>- 1 Đế gắn trần, khớp nối và nắp đậy</p><p>- 1 Cánh tay gắn trần</p><p>- 1 Nắp đậy và khung</p><p>- 1 Hộp ắc quy</p><p>- 1 Bộ nguồn</p><p>- 1 Sách hướng dẫn sử dụng</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-31 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4382 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | Giường bệnh nhân điều khiển điện và phụ kiện kèm theo | Eleganza 2 | Linet spol. s r.o. | Séc | Linet spol. s r.o. | Séc |  | Công ty TNHH một thành viên khoa học công nghệ tích hợp Vạn Nam | Séc | Nhóm 3 |  |  | 230000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2021-04-02 | <p>Giường điện đa chức năng sử dụng cho khoa hồi sức tích cực, hồi sức cấp cứu.</p> <gdiv></gdiv> | <ul> <li>Giường và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái</li> <li>Nệm lót giường: 01 cái</li> </ul> <gdiv></gdiv> | <ul> <li>Nệm chống loét</li> <li>Tủ đầu giường</li> </ul> <gdiv></gdiv> | <ul> <li>&nbsp;Giường có cấu trúc cột đứng</li> <li>Chắn giường bằng nhựa với chức năng thả rơi nhẹ nhàng.</li> <li>Khung nệm làm bằng nhựa đúc với các cấu trúc bẫy nước dịch giữ lại dưới nệm giúp dễ dàng vệ sinh.</li> <li>Khung nệm có thể tháo rời.</li> <li>Tấm lưng có thể chụp X-Quang</li> <li>Giường có chức năng chỉnh vị trí ghế tim phổi.</li> <li>Các bộ điều khiển: rõ ràng và dễ dàng sử dụng</li> <li>Có phím khóa chức năng bàn phím tránh các tác động ngoài ý muốn.</li> <li>Có chức năng CPR trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>Có bánh xe thứ 5 giúp dẫn hướng khi di chuyển và giảm lực khi quay giường.</li> <li>Eleganza 2 rất phù hợp với các bệnh viện tiêu chuẩn cao.</li> <li>Khung giường. Ergoframe: khi điều chỉnh tựa lưng và chân, phần lót nệm sẽ mở rộng tới 31 cm.</li> <li>Ổ điện điện được bảo vệ an toàn bằng khóa từ.</li> <li>Kích thước ngoài: 223.5 x 99.5 cm</li> <li>Phạm vi kéo dài: 31 cm</li> <li>Tấm lót nệm: 4 phần, điều khiển điện</li> <li>Kích thước phần lót nệm: 200 x 90 cm</li> <li>Phạm vi điều chỉnh độ cao bằng điện: 39.5 – 77.5 cm</li> <li>Góc điều chỉnh tựa lưng: 0 – 64 độ</li> <li>Góc điều chỉnh tựa chân: 0 – 32 độ</li> <li>Góc điều chỉnh bắp chân: 0 – 15 độ</li> <li>Điều chỉnh nâng hạ, tựa lưng, tựa chân bằng điện.</li> <li>TR/ATR: 16 độ - 16 độ</li> <li>Trọng lượng giường: 140 Kg.</li> <li>Trọng lượng bệnh nhân Max 185Kg</li> <li>Tiêu chuẩn: IEC: 60601-2-52</li> <li>Chuẩn chống nước và bụi: IPx4</li> <li>Bảo vệ quá tải: có</li> <li>Khung nệm</li> <li>Khung nệm được làm từ các bộ phận bằng nhựa có thể tháo rời.</li> <li>Đầu giường.</li> <li>Đầu giường bằng nhựa.</li> <li>Chắn cạnh giường.</li> <li>Chắn giường bằng nhựa tấm rời.</li> <li>Bánh xe</li> <li>150 mm Tente Motion + bánh xe thứ 5 (bánh xe điều hướng)</li> <li>Bảng điều khiển:</li> <li>Điều khiển cầm tay Loại nút nhất có đèn</li> <li>Bảng điều khiện tích hợp chắn cạnh giường</li> </ul> <gdiv></gdiv> | [5 empty] | Công ty TNHH một thành viên khoa học công nghệ tích hợp Vạn Nam | 2020-11-12 | Công ty TNHH một thành viên khoa học công nghệ tích hợp Vạn Nam | 2020-11-12
4383 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu tích | BD315R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 686700 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4384 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Tấm nhận ảnh kỹ thuật số không dây Trimax 35C | Trimax 35C | Rayco (Shanghai) Medical Products Company Limited | Trung Quốc | Carestream Health Inc | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 880000000 | t | Bộ | true | 2021-06-09 | 2021-12-31 | <p>Tấm nhận ảnh kỹ thuật số không dây dùng trong chẩn đoán hình ảnh y khoa trong các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám.</p> | <ul><li>Tấm nhận ảnh Trimax 35C Detector</li><li>Máy trạm xử lý ảnh</li><li>Màn hình</li><li>Phần mềm xử lý ảnh ImageSuite</li></ul> |  | <p>Kích thước: 35x43cm</p><p>Khối lượng: 3.36kg/ 7.3lbs</p><p>Kích thước pixel: 150um</p><p>Xếp loại IPX: IPX1</p><p>Tuổi thọ pin: 5 giờ</p><p>Độ phân giải không gian: 3.3 lp/mm</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Thời gian từ lúc chụp đến lúc hiện ảnh xem trước &lt; 2 giây </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Thời gian từ lúc hiện ảnh xem trước đến toàn ảnh &lt; 8.5 sec</span></p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG | 2021-06-09
4385 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Ghế tập đa năng | PN11S | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 3652000 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2022-12-31 | <p>Ghế tập đa năng</p> | <p>- Khung sắt sơn tĩnh điện,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT :150x50x77cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Tập cơ lưng, bụng, tay, ngực…, trong tập thẫm mỹ sẽ làm bụng nhỏ , eo thon .</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>- Chất liệu: Khung sắt sơn tỉnh điện màu kem nhăn bền màu hạn chế trầu xướt, nệm mouse bọc simily. </p><p>- Kích thước: D150xR50xC77cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Ghế nâng hạ được phần tựa lưng với nhiều góc độ khác nhau nên người bệnh có thể&nbsp;luyện tập cơ lưng, cơ bụng tùy theo sức khỏe của mình ,giúp làm bụng nhỏ,eo thon ...</p><p>- Bộ phận đạp xe để tập mạnh cơ 2 chân, có nút điều chỉnh lực nặng, nhẹ cho&nbsp;phù hợp với sức cơ của từng người bệnh. Hai bàn chân được để trên 2 chiếc guốc có quai&nbsp;buộc vững chắc giúp người bệnh tập luyện dễ dàng. </p><p>- Đặc biệt động tác ngồi đạp xe có tựa lưng và có thể điều chỉnh nhiều độ dốc khác nhau nên người bệnh có thể tập đạp xe ở nhiều góc độ khác nhau từ ngồi cho đến tư thề nằm thẳng .Động tác này ngoài giúp cải thiện sức cơ 2 chân còn giúp làm cho mạnh cơ lưng – bụng .</p><p>- Có 2 dây kéo tay lò xo giúp tập mạnh cơ 2 tay, các cơ vùng vai - ngực ...</p><p>- Sản phẩm được thiết kế nhiều chức năng, tháo ráp dễ dàng và gọn gàng nên rất phù hợp cho người bệnh luyện tập tại nhà và cho người khỏe tập thẫm mỹ rất hiệu quả</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26
4386 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | VÁY CHẮN TIA TIÊU CHUẨN | 1102FK | ProtecX Medical Limited | Anh | ProtecX Medical Limited | Anh | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC |  | Nhóm null |  |  | 11149000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2021-12-31 | <p><strong>VÁY CHẮN TIA TIÊU CHUẨN </strong><strong style="color: black;">- Chất liệu: chì siêu nhẹ</strong></p><p><strong>Mã sản phẩm: 1102FK</strong></p><p><strong>Xuất xứ: ProtecX - Anh</strong></p><p><strong>Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO, CE, IEC</strong></p> | <p><strong>Mô tả chi tiết:</strong></p><p><strong>- Thiết kế váy tiêu chuẩn chồng lên một phần phía trước và gắn chặt với khóa dán và khóa nhả bên hông. đây là một dạng váy sử dụng được cho nhiều người.</strong></p><p><strong>- Màu sắc: Royal Blue</strong></p><p><strong>- Độ dày chì: 0.35 mmPb</strong></p><p><strong>- Chất liệu: Chì siêu nhẹ</strong></p> |  | <p><strong>Mô tả chi tiết:</strong></p><p>- Thiết kế váy tiêu chuẩn chồng lên một phần phía trước và gắn chặt với khóa dán và khóa nhả bên hông. đây là một dạng váy sử dụng được cho nhiều người.</p><p>- Màu sắc: Royal Blue</p><p>- Độ dày chì: 0.35 mmPb</p><p>- Chất liệu: Chì siêu nhẹ</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-30 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-30
4387 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp mô | BD660R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 894600 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp mô Gillies</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4388 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | S200 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 57750000 | t | Chiếc | true | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p>• Cánh tay chịu lực</p><p>• Cánh tay xoay</p><p>• Tay cầm khử trùng</p><p>• Chóa đèn</p><p>• Trục đèn di động</p><p>• Bảng điều khiển</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-31 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4389 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Atellica IM1300 Analyzer | Atellica IM1300 Analyzer | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 1 |  |  | 7368900000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-21 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG, CÔNG SUẤT 220 TEST/ GIỜ </strong></p> | <p>- Hệ thống phân tích miễn dịch tự động: 1 bộ bao gồm:</p> <p>- Máy xét nghiệm miễn dịch tự động IM 1300 kèm phụ kiện tiêu chuẩn (Công suất 220 xét nghiệm/giờ): 01 máy</p> <p>- Bộ nạp mẫu trực tiếp: 01 bộ</p> <p>- Bộ hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ</p> <p>-&nbsp;Bộ máy tính và màn hình điều khiển: 01 bộ</p> <p>- Máy in laser đen trắng (mua trong nước): 01 cái</p> <p>- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-21 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-03-18
4390 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Bàn mổ tử thi | Bàn mổ xác từng phần chuyên dụng kèm theo máy lọc không khí có tích hợp đèn chiếu | UCS-E-1500 | Kugel Medical Gmbh &Co.Kg | Đức | Kugel Medical Gmbh &Co.Kg | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1276860000 | f | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2020-12-31 | <p><strong>Bàn mổ xác từng phần, kèm theo máy lọc không khí tích hợp đèn chiều (dùng cho giảng dạy ngành y)</strong></p> <p><strong>Hãng sản xuất: </strong>Kugel Medical GmbH &amp; Co.KG</p> <p><strong>Xuất xứ:</strong> Đức</p> <p><strong>Model: </strong>UCS-E-1500</p> <p><strong>Thông số kỹ thuật: </strong></p> <p>-Kích thước: 1500 x 750mm</p> <p>-Chiều cao: từ 750 - 1000mm</p> <p>-Chất liệu: thép không gỉ</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | 2020-10-22 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL | 2020-12-31
4391 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | S200 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 68600000 | t | Chiếc | true | 2020-12-31 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p>• Trụ tường treo đèn</p><p>• Cánh tay chịu lực</p><p>• Cánh tay xoay</p><p>• Tay cầm khử trùng</p><p>• Chóa đèn</p><p>• Bảng điều khiển</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-31 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4392 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp bông băng | BF112R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1965600 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger thẳng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4393 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp săng | BF444R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1764000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp săng Backhaus-Kocher</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4394 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy định danh vi khuẩn nhanh | Máy định danh vi khuẩn nhanh công nghệ MALDI-TOF | VITEK MS | Kratos Analytical Ltd | Anh | Biomerieux S.A | Pháp |  | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | Anh | Nhóm 3 |  |  | 10680000000 | t | Hệ thống | false | 2021-06-21 | 2021-12-31 | <p><strong>Thông tin chung về thiết bị</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">VITEK MS</strong><span style="color: black;">&nbsp;định danh v</span>i khuẩn&nbsp;dựa vào khối phổ thu được nhờ vào kỹ thuật MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight – phương pháp ion hóa mẫu hấp thụ dựa trên sự hỗ trợ của các chất nền và năng lượng laser), và khối phổ được phân tích dựa vào dữ liệu của Vitek MS.</p><p class="ql-align-justify">Hệ thống&nbsp;<strong style="color: black;">VITEK MS</strong><span style="color: black;">&nbsp;</span>là hệ<span style="color: rgb(0, 60, 125);">&nbsp;</span>thống máy định<span style="color: rgb(0, 60, 125);">&nbsp;</span>danh vi khuẩn nhanh trong thời gian rất ngắn. Hệ thống này còn có thể tích hợp với hệ thống Vitek 2 thông qua MylaTM&nbsp;giúp kết hợp định danh và kháng sinh đồ tự động.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Các mũi của khối phổ thu được sẽ được so sánh với hình thái đặc trưng của từng loài, từng chi, từng họ, từ đó vi khuẩn được định danh. Vitek MS chứa một khối lượng rất lớn dữ liệu các vi khuẩn gây bệnh.</p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">VITEK MS</strong><span style="color: black;">&nbsp;l</span><u>inh hoạt và hiệu quả với&nbsp;</u>Phần mềm Myla giúp tích hợp hệ thống Vitek MS và Vitek 2 dễ dàng</p><ul><li class="ql-align-justify">Có đến 4 slides (mỗi slide 48 vị trí) có thể chạy trên hệ thống Vitek MS đồng thời (tối đa 192 mẫu)</li><li class="ql-align-justify">Myla kết nối Vitek MS và Vitek 2 giúp kết nối kết quả định danh từ máy Vitek MS với kết quả kháng sinh đồ Vitek 2&nbsp;</li><li class="ql-align-justify">Phần mềm thân thiện với người sử dụng giúp dễ dàng qui trình chạy mẫu từ chuẩn bị mẫu đến tải mẫu vào bộ phận phân tích</li></ul><p><br></p> | [8 empty] | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-06-21 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 2021-06-21
4395 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Xe đạp cải tiến | PN12S | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 880000 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2022-12-31 | <p>Xe đạp cải tiến&nbsp;</p> | <p>- Khung sắt sơn tĩnh điện,&nbsp;</p><p>- Khối lượng:4 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT :55x46x45cm (+/- sai số 5%)</p> |  | <p>-Chất liệu: Khung sắt sơn tỉnh điện màu kem nhăn bền màu hạn chế trầy xướt, guốc để chân bằng nhựa, có quai buộc giữ bàn chân.</p><p>- KT: D55xR46xC45cm, bàn chân:27x12 cm (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Trọng lượng: 4 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Có nút điều chỉnh kháng lực khi đạp.&nbsp;&nbsp;</p><p>- Khung sắt sơn tĩnh điện</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26
4396 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | S200/S200 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 99855000 | t | Chiếc | true | 2021-04-22 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p>• Trụ treo đèn</p><p>• Cánh tay chịu lực</p><p>• Cánh tay xoay</p><p>• Vỏ treo trần</p><p>• Tay cầm khử trùng</p><p>• Chóa đèn</p><p>• Trục đèn di động</p><p>• Bảng điều khiển</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-31 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4397 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH161R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1570800 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu Leriche</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4398 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy sinh hóa bán tự động Chem-7 | Chem-7 | Transasia Bio Medicals Ltd | Ấn Độ | Transasia Bio Medicals Ltd | Ấn Độ | ["2019","2020","2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | Ấn Độ | Nhóm 4 |  |  | 140000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p>Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động</p> <p>Model: Chem-7</p> <p>Hãng SX: Transasia Bio Medicals Ltd</p> <p>Xuất xứ: Ấn Độ</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015; ISO 13485:2016</p> | <p>01 máy xét nghiệm chính</p> <p>01 bộ dây bơm hút</p> <p>01 Flowcell</p> <p>01 dây nguồn và adapter</p> <p>01 lọ nước rửa máy</p> | <p>Hệ thống quang: 08 kính lọc</p> <p>Dải đo quang: 0 - 2.5 O.D</p> <p>Bóng đèn: Halogen 12V-20W</p> <p>Bơm hút nhu động</p> <p>Màn hình LCD</p> <p>Bàn phím 41 phím chức năng</p> <p>Máy in nhiệt tích hợp trong máy</p> | <p>Phương pháp đo: tuyến tính 1 điểm, tuyến tính 2 điểm, phi tuyến tính 1 điểm, phi tuyến tính 2 điểm, động học tuyến tính, động học phi tuyến tính, tuyến tính trắng bệnh phẩm 1 điểm, phi tuyến tính trắng bệnh phẩm 1 điểm, mật độ quang và đo đông máu.</p> <p>Chế độ đo: Đơn sắc, đa sắc</p> <p>Thể tích đo tổi thiểu: 200 microlit</p> <p>Cổng kết nối: USB loại B kết nối máy chủ, USB loại A kết nối máy in ngoài, bàn phím</p> <p>Bộ nhớ: 200 chương trình đường cong chuẩn và kiểm tra.</p> <p>Kiểm tra hàng tháng 2 mức bằng biểu đồ Levy-Jenning</p> |  | bóng đèn halogen 12v-20W |  |  |  | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2020-11-11 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2020-11-11
4399 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Máy in phim X-quang | Máy in phim khô laser TRIMAX | Trimax TX55 | Rayco (Shanghai) Medical Products Company Limited | Trung Quốc | Carestream Health Inc | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG | Trung Quốc | Nhóm null |  |  | 90000000 | t | Cái | true | 2021-06-09 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Máy in phim khô Laser Trimax TX55 hoạt động linh hoạt và hiệu quả cao, cung cấp hình ảnh in laser khô và khả năng tương thích với hầu hết các ứng dụng hình ảnh, bao gồm chụp X Quang số hóa (CR), Chụp X Quang kỹ thuật số (DR), chụp ảnh cộng hưởng từ (MRI), chụp cắt lớp vi tính (CT), siêu âm, chụp nhũ ảnh và lĩnh vực nha khoa toàn cảnh kỹ thuật số.</span></p><p><br></p> | <ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Công nghệ laser tiên tiến</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">508 laser pixels mỗi inch</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">50 micron laser spot spacing</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Độ dày pixel 14-bit pixel</span></li></ul><p><br></p> |  | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Đặc tính kỹ thuật:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- 02 Khay nạp phim online</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Độ phân giải 508 DPI</span></p><p>- Tốc độ in phim:</p><p> 65 tấm/giờ, Cở phim 14 x17" (35x43cm).</p><p> 100 tấm/giờ, Cở phim 8 x 10” (20x25cm).</p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 0);">Kích thước</strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> Chiều cao: 29.8 inch. (75.6cm).</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> Chiều rộng: 24.6 inch. (62.6cm).</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> Dộ dày: 25.5 inch. (64.9cm).</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> Trọng lượng: 175 lbs. (79kg).</span></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG | 2021-06-09
4400 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH187R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 4292400 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu Jacobson</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4401 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | GIƯỜNG Y TẾ VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM | HL-SK-151S-1 | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. | Hàn Quốc | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 62938000 | t | Cái | true | 2021-02-19 | 2021-06-30 | <p><strong>GIƯỜNG LƯU BỆNH TRẺ EM 02 TAY QUAY + BÀN ĂN.</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Hanlim Medical Equipment Co.,Ltd. – Hàn Quốc</p><p>-&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất: Hàn Quốc</p><p>-&nbsp;&nbsp;Model: <strong>HL-SK-151S-1</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019 trở về sau</p><p>-Máy mới 100% đồng bộ</p><p><strong>CUNG CẤP BAO GỒM:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Giường chính&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bảng đầu giường, chân giường&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Nệm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Cây treo dịch truyền&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bàn ăn di dộng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt&nbsp;&nbsp;: 01 bộ</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-02-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-01
4402 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy nhuộm tiêu bản tự động | máy nhuộm tiêu bản | SS-30 | Especialidades Médicas Myr, S.L. | Tây Ban Nha | Especialidades Médicas Myr, S.L. | Tây Ban Nha |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 984000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-11 | 2022-11-01 | <p>Thiết bị sử dụng cho nhuộm HE, Papanicolau (PAP) và các nhuộm đặc biệt.<br /> Sử dụng cánh tay rotot 2 chiều.<br /> Sử dụng cổng USB để lập trình các giao thức nhuộm và thu thập dữ liệu.<br /> Hệ thống quản lý sử dụng hóa chất.<br /> Lập trình độc lập tại mỗi bể với các thông số có thể lựa chọn.<br /> Hiển thị liên tục thời gian thực các giao thức nhuộm.<br /> Sử dụng bộ chuyển đổi cho các giá dán lam.<br /> &nbsp;</p> | <p>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái, trong đó đã bao gồm:<br /> Máy chính: 01 chiếc<br /> Bể chứa hóa chất nhuộm: 17 chiếc<br /> Bể chứa nước rửa: 03 chiếc<br /> Giá chứa lam nhuộm: 01 chiếc<br /> Nắp đậy cho các bể: 20 cái<br /> Bộ dây nguồn: 01 bộ</p> |  | <p>Khả năng chứa lam mỗi giá: 30 lam.<br /> Số lượng các chương trình: 20 chương trình, mỗi chương trình 50 bước.<br /> Thời gian ngâm: từ 1 giây đến 59 phút cho mỗi bước.<br /> Hệ thống khuấy: có khả năng lập trình độc lập cho mỗi bể.<br /> Các thông số có khả năng lựa chọn: độ sâu, số độ sâu và tốc độ<br /> Tổng số bể: 20 bể, có nắp độc lập.<br /> Dung tích bể: 300 ml<br /> Số bể hóa chất sử dụng được: 19<br /> Số bể rửa sử dụng được: 3<br /> Số bể tải mẫu: 2<br /> Số bể tháo ra: 3<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-11-11 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-11-11
4403 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn khám bệnh | HL-EBDTG15 | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. | Hàn Quốc | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 48155000 | t | Cái | true | 2021-02-19 | 2021-06-30 | <p><strong>BÀN KHÁM BỆNH</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Hanlim Medical Equipment Co.,Ltd. – Hàn Quốc</p><p>-&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất: Hàn Quốc</p><p>-&nbsp;&nbsp;Model: <strong>HL-EBDTG15 </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019 trở về sau</p><p>-Máy mới 100% đồng bộ</p><p><strong>CUNG CẤP BAO GỒM:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Bàn chính&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Giá để giấy cuộn trải giường&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thùng đựng giấy dơ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Ngăn kéo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 02 cái</p><p>-Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 bộ</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-02-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-01
4404 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy sóng ngắn trị liệu xung và liên tục | ThermoPro | Zimmer MedizinSysteme GmbH | Đức | Zimmer MedizinSysteme GmbH | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 480000000 | t | Bộ | true | 2021-02-19 | 2022-12-22 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2020 trở về sau</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE</p><p><strong>Đặc tính kỹ thuật&nbsp;:</strong></p><p>-Thiết kế nhỏ, nhẹ và điều hướng menu đơn giản, rõ ràng mang đến cho người dùng sự thoải mái tối đa.</p><p>- Không giống như các quy trình trị liệu bằng nhiệt khác trong đó nhiệt được cung cấp từ bên ngoài (ví dụ như trong túi nhiệt), trong liệu pháp sóng ngắn, quá trình chuyển đổi năng lượng điện thành nhiệt năng diễn ra trực tiếp trong mô.</p><p>- Màn hình màu hiện đại và rõ ràng hiển thị tất cả các tham số liên quan đến điều trị và các điều khiển cảm ứng hiện đại rât tiện dụng trong quá trình điều trị.</p><p>- Các danh mục Cài đặt, Khởi động chương trình cá nhân đơn giản, rõ ràng, thuận tiện cho người sử dụng</p><p>- Hai ứng dụng Xung hoặc không xung&nbsp;tùy chọn với hàng loạt chỉ định điều trị</p><p>- Cảm ứng tiếp xúc với bệnh nhân hiển thị bằng ánh sáng Led</p> | <p>Máy chính&nbsp;kèm phụ kiện&nbsp;: 01 bộ, bao gồm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực tụ&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay đỡ điện cực&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp kết nối&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá đỡ + bánh xe</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng&nbsp;: 01 bộ</p> |  | <p>*Môi trường điện từ</p><p>-Miễn nhiễm<strong>&nbsp;</strong>Bức xạ&nbsp;RF theo EN 61000-4-3:</p><p>+IEC 60601-1-2: 3 V/m&nbsp;80 MHz đến 2.5 GHz</p><p>+Mức tương thích: 3 V/m</p><p>-Miễn nhiễm<strong>&nbsp;</strong> với nhiễu dẫn theo EN 61000-4-6 :</p><p>+IEC 60601-1-2: 3 V 150 kHz to 80 MHz</p><p>+Mức tương thích: 3 V rms</p><p>* Thông số kỹ thuật</p><p>- Điều chỉnh công suất:</p><p>+ 0 - 10 W với gia số 5.</p><p>+ 10 - 200 W với gia số 10.</p><p>-Lựa chọn công suất đầu ra: 20, 50, 70, 100, 120, 150 và 200 W</p><p>-Thời gian điều trị: điều chỉnh từ 0-30 phút</p><p>+ Bệnh cấp tính: 3 đến 6 phút</p><p>+Bệnh bán cấp tính / Dưới mãn tính: 5 đến 10 phút</p><p>+Bệnh mãn tính: 8 đến 15 (20) phút</p><p>-Màn hình hiển thị: Màn hình&nbsp;cảm ứng 7 inch, độ phân giải 800x480 pixels</p><p>- Nguồn cung cấp&nbsp;: 100 - 240 V, 50/60 Hz</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 220 V, 60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất đầu vào&nbsp;:&nbsp;tối đa 700 W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cầu chì: Bộ ngắt mạch trong công tắc điện</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lớp bảo vệ&nbsp;:&nbsp;I</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ứng dụng&nbsp;:&nbsp;BF</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực tụ&nbsp;: Phương pháp cuộn cảm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số đầu ra&nbsp;: 27,12 MHz ± 0,2%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bước sóng&nbsp;: 11.06 m</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu kích thích&nbsp;:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất đầu ra&nbsp;:</p><p>Không xung&nbsp;: Tối đa 100 W ± 20%</p><p>Xung&nbsp;: Tối đa 200 W đỉnh ± 20%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá trị công suất ra thu được tại&nbsp;kháng tải (trở kháng) 50 Ω, và khoảng cách giữa đầu điện cực tụ và bệnh nhân tối đa là 1 cm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ xung&nbsp;:</p><p>Chu kỳ làm việc&nbsp;:&nbsp;10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% (tương đương 1: 10 đến 9: 10)</p><p>Tỉ lệ xung: có thể điều chỉnh 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 Hz</p> | <p>- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.</p><p>- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.</p><p>- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.</p><p>- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)</p><p>- Cung cấp CO, CQ</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-02-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-02-19
4405 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Ống nghe | Ống nghe | No.120 | Kenzmedico Co Ltd. | Nhật Bản | Kenzmedico Co Ltd. | Việt Nam |  | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO |  | Nhóm null |  |  | 195000 | t | Cái | true | 2021-03-03 | 2026-03-03 | <p>Ống nghe đi kèm máy đo huyết áp je61 người lớn, Model No.120</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | 2021-03-03 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | 2021-03-03
4406 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mạch máu | BH198R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 4187400 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mạch máu Fuchsig, mảnh, cong</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4407 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | Băng ca, cáng cứu thương | HL-SK-310 | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. | Hàn Quốc | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 81930000 | t | Cái | true | 2021-02-19 | 2021-06-30 | <p><strong>BĂNG CA ĐẨY (THỦY LỰC)</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Hanlim Medical Equipment Co.,Ltd. – Hàn Quốc</p><p>-&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất: Hàn Quốc</p><p>-&nbsp;&nbsp;Model: <strong>HL-SK-310</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019 trở về sau</p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy mới 100% đồng bộ</p><p><strong>CUNG CẤP BAO GỒM:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Băng ca chính&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Cây treo dịch truyền&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tay đỡ bình Oxy&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Nệm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt&nbsp;&nbsp;: 01 bộ</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-02-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-01
4408 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch | HTS-6000 | Hansung Medical Corporation | Hàn Quốc | Hansung Medical Corporation | Hàn Quốc | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 30000000 | t | Cái | true | 2021-02-05 | 2022-02-05 | <p>HTS-6000 mang lại hiệu quả cao trong việc hút máu hoặc dịch cơ</p><p>thể với áp lực chân không dao động từ 0 đến 740 mmHg.</p><p>Thiết bị tích hợp bàn đạp chân kiểm soát hoạt động trong quá</p><p>trình phẫu thuật.</p> | <p><strong>Máy hút dịch</strong></p><p><strong><u>Bao gồm:</u></strong></p><p>-&nbsp;01 máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn,</p><p>-&nbsp;02 Bình chứa dịch 3000cc</p><p>-&nbsp;01 Bình chống tràn 1000cc</p><p>-&nbsp;01 Dây truyền dich</p> |  | <p>Model HTS-6000</p><p>Kích thước 380(W) x 390(D) x 890(H)mm</p><p>Bình chứa dịch PC) 3,000cc x 2ea</p><p>Áp lực chân không tối đa 740 mmHg±10mmHg</p><p>Trọng lượng 18Kg</p><p>Lưu lượng khí 50L/min ± 10L/min</p><p>Bơm chân không Bơm không dầu 250w</p><p>Điện áp AC220V, 50/60Hz, 250W</p><p>Bánh xe Bánh xe quay 2" x 4 Cái</p><p>Bình chống tràn 1000 cc</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, ISO9001, GMP</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-02-05 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á | 2021-02-05
4409 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp phẫu tích | BJ058R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 8019900 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Kantrowitz, gập góc</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4410 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM026R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 7110600 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim&nbsp;Durogrip TC, thẳng, ngàm rất mảnh,&nbsp;bước răng 0.2mm, dùng cho chỉ 6/0-10/0</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4411 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | GIƯỜNG Y TẾ VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM | HL-SK-156-1 | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. | Hàn Quốc | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 196839000 | t | Cái | true | 2021-02-19 | 2021-06-30 | <p><strong>GIƯỜNG</strong> <strong>ĐIỆN LƯU BỆNH CẤP CỨU 03 ĐỘNG CƠ</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Hanlim Medical Equipment Co.,Ltd. – Hàn Quốc</p><p>-&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất: Hàn Quốc</p><p>-&nbsp;&nbsp;Model: <strong>HL-SK-156-1</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2019 trở về sau</p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy mới 100% đồng bộ</p><p><strong>CUNG CẤP BAO GỒM:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Giường chính&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bảng đầu giường, chân giường&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Nệm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Cây treo dịch truyền&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bàn ăn di dộng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt&nbsp;&nbsp;: 01 bộ</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-02-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-01
4412 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Xe đạp cải tiến có lực kháng | PN13S | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1100000 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2022-12-31 | <p>Xe đạp cải tiến có lực kháng</p> | <p>- Khung sắt sơn tĩnh điện,</p><p>- Khối lượng:4 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT: 55x46x45cm (+/- sai số 5%); bàn chân:27x12 cm</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật</u></strong></p><p>- Chất liệu: Khung sắt sơn tỉnh điện, guốc để chân bằng nhựa, có quai buộc giữ bàn chân.</p><p>-Trọng lượng: 4 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>-KT: D55xR46xC45cm, bàn chân:27x12 cm (+/- sai số 5%)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Có nút điều chỉnh kháng lực khi đạp.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26
4413 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | s300 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 99960000 | t | Chiếc | true | 2020-12-29 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong>Cấu hình bao gồm:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đèn: 01 Cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm khử trùng: 02 Cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cánh tay chịu lực: 02 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn SMPS: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chân Đế: 01 Cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp;01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-29 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4414 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM004R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 13347600 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim vi phẫu Castroviejo Durogrip TC, thẳng, cán dẹt kiểu nhíp, có khóa cài, bước răng 0.2mm, dùng cho chỉ 6/0-10/0</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4415 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1200M hai cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS1200M | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát |  | Nhóm null |  |  | 3200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy nén khí tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp: 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
4416 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | s300 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 114400000 | t | Chiếc | true | 2020-12-21 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-21 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4417 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp xoắn chỉ thép | BM113R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 7457100 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp xoắn chỉ Durogrip TC, thẳng, bước răng 0.5mm, khớp hộp, có khóa cài, cán vàng</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4418 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | GIƯỜNG Y TẾ VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM | HL-SK-101 | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. | Hàn Quốc | Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 33000000 | t | Cái | true | 2021-02-19 | 2021-06-30 | <p><strong>GIƯỜNG LƯU BỆNH CAO CẤP 2 TAY QUAY </strong></p><p>Model: HL-SK-101</p><p>Hãng sản xuất: Hanlim Medical Equipment CO.,LTD</p><p>Nước sản xuất: Hàn Quốc</p><p>Hàng mới 100%</p><p>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA, CE</p><p>Thông số kỹ thuật:</p><p>Kích thước giường (DxRxC): 2176x925x500 mm&nbsp;</p><p>Kích thước nệm (DxR): 1950 x 830 mm&nbsp;</p><p>Bánh xe xoay (5 inch): 4 cái có khóa.</p><p>Điều chỉnh góc tựa lưng: 0º ~ 80º&nbsp;</p><p>Nâng đầu gối: 0º ~ 50°&nbsp;</p><p>Khung giường: Vật liệu Thép tấm</p><p>Thanh ray: Vật liệu Nhôm</p><p>Bảng đầu, chân giường: Vật liệu P.P</p><p>Vạt giường: Vật liệu P.P</p><p>Tay Quay: Có thể xếp gọn lại được</p><p>Mô tả:</p><p>- Thanh ray: 2 bên giường, có thể gập lên xuống dễ dàng. Chốt khóa khi kéo lên.</p><p>- Bảng đầu giường: có thể tháo lắp dễ dàng chỉ bằng một thao tác đơn giản.&nbsp;</p><p>- Bàn ăn: được làm bằng vật liệu P.P cao cấp, có thể gập lên hạ xuống tiện lợi.&nbsp;</p><p>- Vạt giường: có thể vệ sinh tiện lợi và nhanh chóng.</p><p>Phụ kiện tiêu chuẩn:</p><p>&nbsp;+ 01 Cây truyền dịch</p><p>&nbsp;+ 01 Nệm phẳng cao cấp</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-02-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-01
4419 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM015R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 4886700 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim Baumgartner&nbsp;Durogrip TC, thẳng, bước răng 0.5mm, dùng cho chỉ đến 3/0</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4420 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp xoắn chỉ thép | BM112R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 7266000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp xoắn chỉ thép Baumgartner Durogrip TC, thẳng, ngàm có khía 0.5mm, khớp hộp, có khóa cài</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4421 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | SB/LA Spiral Implant D-6.0mm/L-6mm | SNAP-6-6 | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC |  | Nhóm null |  |  | 9850000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2025-11-06 | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 6.0</p> <p>Chiều dài: 6</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 6.0</p> <p>Chiều dài: 6</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> |  | <p>Đặc điểm:</p> <ul> <li>Vật liệu titanium loại 5</li> <li>Bề mặt SLA</li> <li>Kết nối trong lục giác</li> <li>Thiết kế ren cắt chủ động</li> </ul> <p>Kích thước: Đường kính 6.0</p> <p>Chiều dài: 6</p> <p>Thích hợp với tất cả các loại xương</p> <p>Đỉnh Implant hình nón, hạn chế tối đa các trường hợp thủng xoang</p> <p>Phục hình: Cement, bắt vít, toàn hàm, tức thì,…</p> <p>Mũi khoan: có stopper và không có stopper</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-06 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
4422 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Dụng cụ tập cổ chân và kéo dãn gân gót cho người khuyết tật | PN14 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 787500 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2022-12-31 | <p>Dụng cụ tập cổ chân và kéo dãn gân gót cho người khuyết tật&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | <p>- Gỗ sơn PU, lò so.&nbsp;</p><p>- Khối lượng: 3kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT :40x30x16cm (+/- sai số 5%); bàn chân:28x10 cm</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>- Chất liệu: Gỗ sơn PU, lò xo, có quai buộc</p><p>- Kích thước :D40xR30xC16cm (+/- sai số 5%)</p><p>- Kích thước bàn chân: D28xR10 cm </p><p>- Khối lượng: 3kg</p><p>Tập cổ chân và kéo dãn gân gót bị co rút. Thích hợp với người bệnh bị liệt bán thân có gân gót bị co rút&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26
4423 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Neptune 12''TS | Siare Engineering International Group S.r.l. | Italy | Siare Engineering International Group S.r.l. | Italy | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thuong mại dịch vụ kỹ thuật Ngọc Diệp | Italy | Nhóm 3 |  |  | 170000000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2022-12-30 | <ol><li>Máy chính: 01 chiếc</li><li>Bộ phụ kiện đo điện tim và nhịp thở: 01 bộ</li><li>Bộ phụ kiện đo nhiệt độ: 01 bộ</li><li>Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ</li><li>Bộ phụ kiện đo SpO2 : 01 bộ</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</li></ol> | <p><strong><em>&nbsp;&nbsp;<u>Cấu hình cung cấp :</u> </em></strong></p><p>-&nbsp;Máy chính: 01 bộ</p><p>-&nbsp;Cáp điện tim: 01 sợi</p><p>-&nbsp;Cáp đo nồng độ SpO2: 01 Sợi</p><p>-&nbsp;Bộ bao đo huyết áp: 01 bộ</p><p>-&nbsp;Đầu dò nhiệt độ: 01 Sợi</p><p>-&nbsp;Máy in: 01 cái </p><p>-&nbsp;Pin sạc: 01 bộ </p><p>-&nbsp;Dây nguồn: 01 Sợi</p><p>-&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p><strong><em>1.&nbsp;&nbsp;<u>Đặc Điểm: </u></em></strong></p><p> -&nbsp;Màn hình cảm ứng chạm màu 12 inch có độ phân giải cao. </p><p> -&nbsp;Người sử dụng có thể thao tác vận hành máy bằng nút bấm, núm xoay và cảm ứng chạm</p><p> -&nbsp;Có đèn chỉ thị báo động được thiết kế đặt ở trên đầu máy giúp quan sát tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân.</p><p> -&nbsp;Giá trị số của từng tham số được hiển thị tại một vị trí cố định trên màn hình và có màu tương ứng với dạng sóng của nó. Các giá trị tham số làm mới mỗi giây, ngoại trừ giá trị NIBP và CO làm mới mỗi khi kết thúc phép đo</p><p> -&nbsp;Loại pin Lithium giúp máy thể sử dụng (khi ngắt nguồn điện) trong hơn 6 giờ </p><p> -&nbsp;Các thông số được lưu lại lên đến 96 giờ.</p><p> -&nbsp;Có thể kết nối Ethenet LAN) hay bằng mạng vô tuyến.</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thuong mại dịch vụ kỹ thuật Ngọc Diệp | 2021-06-30 | Công ty TNHH thuong mại dịch vụ kỹ thuật Ngọc Diệp | 2021-06-30
4424 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM057R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 7732200 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim Ryder Durogrip TC, loại mảnh, thẳng, bước răng 0.2mm, dùng cho chỉ 6/0-10/0</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4425 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Đèn khe sinh hiển vi | Sinh hiển vi khám mắt SL 120 và phụ kiện (cấu hình cơ bản) | Slit Lamp SL 120 | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 365000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện</p> | <p>Kính hiển vi với 5 mức phóng đại: 01 chiếc<br /> Nguồn sáng Halogen:01 chiếc<br /> Ống kính hai mắt:01 chiếc<br /> Thị kính 10x: &nbsp;&nbsp; &nbsp;02 Chiếc<br /> Bao phủ chống bụi: 01 chiếc<br /> Tỳ cằm bệnh nhân: 01 chiếc<br /> Bộ nguồn cấp: 01 chiếc<br /> Dây cáp nguồn: 01 chiếc<br /> Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>1- Hệ thống chiếu sáng<br /> Nguồn sáng Halogen 6V 20W với độ sáng điều chỉnh liên tục.<br /> Chiều cao khe sáng có thể điều chỉnh liên tục trong khoảng ≤ 1 mm đến ≥ 6 mm hoặc từng bước 0,3 / 3,5 / 8 /14 mm<br /> Chiều rộng khe sáng điều chỉnh liên tục trong phạm vi ≤ 0 đến ≥14mm<br /> Đèn khe có thể xoay liên tục trong khoảng ±90 độ<br /> Điều chỉnh lệch tâm + 4 độ theo phương ngang</p> <p>2- Kính hiển vi<br /> Bộ phóng đại với ≥ 5 mức: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x với thị kính 10x.&nbsp;<br /> Trường nhìn tỏng khoảng ≤ 6 mm đến ≥ 40 mm.&nbsp;<br /> Thị kính ≥10x, độ bù trừ khúc xạ điều chỉnh được trong khoảng ≥ ± 8D.<br /> 3- Hệ thống dịch chuyển<br /> Tay cầm điều khiển bằng 1 tay kiểu Joystick cho phép di chuyển theo cả 3 trục, phạm vi dịch chuyển theo trục ngang ≥ 110 mm, trục dọc ≥ 90 mm, lên xuống ≥ 30 mm.<br /> Khoảng cách làm việc tự do trong khoảng ≥ 65mm từ thấu kính đến mắt bệnh nhân.&nbsp;<br /> Khoảng điều chỉnh lên xuống của giá tựa cằm ≥ 59 mm<br /> &nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
4426 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | S300/S300 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 196350000 | t | Chiếc | true | 2021-04-22 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</strong>&nbsp;</p><ul><li>Tay cầm khử trùng: 02 Cái/ 1 đầu đèn</li><li>Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 02 cái</li><li>Trục xoay trung tâm: 01 Cái</li><li>Cánh tay chịu lực: 02 cái</li><li>Vỏ treo trần: 01 Cái</li><li>Bộ nguồn SMPS: 02 bộ</li><li>Chóa đèn: 02 Cái</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp;01 bộ</li></ul><p><br></p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-21 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4427 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS1000M hai cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS1000M | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 3000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy nén khí tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp: 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
4428 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim | BM327R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 16556400 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim vi phẫu Ryder Diadust, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, rất mảnh, dùng cho chỉ tới 5/0</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4429 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ghép tạng | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ghép tạng | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM |  | Nhóm 1 |  |  | 800000000 | t | Bộ | false | 2021-06-21 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà sản xuất phải đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sau: ISO 9001, ISO 13485, hoặc CE hoặc tương đương</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả dụng cụ đồng bộ chính hãng.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài hoặc kích thước dụng cụ sai số cho phép ≤ 3%</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có giấy chứng nhận về nguyên liệu sản xuất từ chính hãng.</p><p>Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn sau:</p><p>&nbsp;- Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương</p><p>&nbsp;- Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương</p><p>&nbsp;-&nbsp;Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A 967-05e1 hoặc tương đương</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4430 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo nhãn áp | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc VISUPLAN 500 và phụ kiện | Visuplan 500 | Reichert Inc | Mỹ | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 446000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo nhãn áp không tiếp xúc không cần phải nhỏ tê như nhãn áp tiếp xúc. -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cho phép thực hiện đơn hay đa lần đo<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đèn định tiêu công nghệ LED và tự tính năng tự động dò ( Auto – Tracking) &nbsp;giúp dò tìm vị trí cần đo.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kết nối: cho phép kết nối giao tiếp với hệ thống quản lý bệnh án điện tử ( EMR/PMS) hoặc FORUM.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Máy hoạt động có tựa đầu mà không cần đến tựa cằm<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thực hiện phép đo tự động ( không dùng loại điều khiển kiểu Joystick truyền thống).</p> | <p>Máy chính Visuplan 500 màn hình màu cảm ứng 5.7inch: 01 cái<br /> Dây nguồn: 01 sợi<br /> Bao phủ máy: 01 cái<br /> Máy in nhiệt tích hợp theo máy: 01 cái</p> |  | <p>Thông số kỹ thuật chi tiết:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dãi đo&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;: 7 - 60mmHg<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Màn hình hiển thị &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;: 5.7 inch màu TFT&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Máy in nhiệt tự động kiểu tích hợp&nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn điện : 100-240VAC ( 50/60Hz )<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trọng lượng : 10.9 Kg<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích cỡ máy : Rộng 270 x Dài 359 x Cao 501 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
4431 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT179R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 3082800 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh mạch máu vết thương</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4432 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Monitor theo dõi bệnh nhân | PMS8000D | Fazzini Srl | Italy | Fazzini Srl | Italy | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | Italy | Nhóm null |  |  | 150000000 | t | Chiếc | false | 2021-06-01 | 2021-12-31 | <p>Máy theo dõi bệnh nhận 5 thông số ( Monitor 5 thông số)</p><p>Model: PMS8000D</p><p>Hãng sản xuất: Fazzini</p><p>Xuất xứ : Ý</p> | <p> &nbsp;Máy chính: 01 cái &nbsp;Bộ đo SPO2: 01 bộ &nbsp;Bộ đo ECG: 01 bộ &nbsp;Bộ đo NIBP: 01 bộ &nbsp;Bộ đo nhiệt độ: 01 bộ &nbsp;Bộ đo chỉ số RESP: 01 bộ &nbsp;Dây nguồn: 01 cái &nbsp;Pin Lion: 01 cái &nbsp;Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ </p> |  | <p>THÔNG SỐ KỸ THUẬT Chức năng:&nbsp; Theo dõi&nbsp;5 thông số bao gồm&nbsp;ECG, RESP, Nhiệt độ, NIBP, SPO2, Đặc điểm hiển thị. Màn hình LCD TFT 12.1 inch,&nbsp; Độ phân giải: 800x600 Các thông số theo dõi ECG Kiểu kết nối: Lựa chọn 3/5 dây dẫn Hiển thị độ nhạy: X0.25, X0.5, X1, X2&nbsp; Tốc độ quét:&nbsp;12.5, 25, 50mm/s Dải đo: 15&nbsp;300 bpm (người lớn), 15350 bpm ( trẻ em và trẻ sơ sinh) Độ nhạy: 1 bpm Độ chính xác: ± 1% hoặc ± 2bpm (tùy theo giá trị nào lớn hơn) Bộ lọc: MON: 0.555Hz, DIA: 0.05150Hz, OPE: 120 Hz Phát hiện ST SEGMENT: 2.0mV 2.0mV ( Tự động) RESP Phương pháp: Đo trở kháng qua lồng ngực Dải đo: Người lớn: 0120 bpm, Trẻ sơ sinh: 0150bpm Độ chính xác: ±1% Độ nhậy: ±1rpm Cảnh báo người thở: 10s 40s Báo động: Báo động bằng âm thanh và hình ảnh; Tốc độ quét: 6.25 12.5 25mm / s Độ nhạy: X1, X2, X4 NIBP Phương pháp đo: Phương pháp đo dao động tự động Chế độ đo:Tự động, Bằng tay, Liên tục Độ phân giải: 1mmHg Lỗi trung bình tối đa: ± 5 mmHg Điều chỉnh thời gian đo: 1 480 phút Dải đo: + Áp suất tâm thu (mmHg): Người lớn 40270, trẻ em: 40200, trẻ sơ sinh: 40135 + Áp suất tâm trương (mmHg): Người lớn 10215, trẻ em: 10150, trẻ sơ sinh: 10100 + Áp suất trung bình(mmHg): Người lớn 20235, trẻ em: 20165, trẻ sơ sinh: 20110 Báo động: Tâm thu, Tâm trương, Trung bình Dải xung từ NIBP: 40240bpm SPO2 Khoảng&nbsp;đo : 0 – 100 % Độ nhạy: 1% Độ chính xác: ± 2% (70100%, đối với người lớn và trẻ em), ± 3% (70100%, đối với trẻ sơ sinh) Dải báo động: 0~100% Dải đo xung: 20~250bpm Nhiệt độ&nbsp; Độ nhạy: 0.1 °C&nbsp; Độ chính xác: ±0.1 °C&nbsp; Phạm vi đo: 0 – 50 độ C&nbsp; Kênh đo: 2 kênh </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2021-06-01 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2021-06-01
4433 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy phân tích nước tiểu | Uri-Screen 500 | Dutch Diagnostics BV | Hà Lan | Dutch Diagnostics BV | Hà Lan |  | CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HƯỚNG DƯƠNG | Hà Lan | Nhóm 3 |  |  | 150000000 | t | Bộ | true | 2021-06-09 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU BÁN TỰ ĐỘNG</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong><em>(Đo 11 thông số, công suất 500 xét nghiệm/giờ).</em></strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Model: Uri-Screen 500</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Hãng chủ sở hữu: Dutch Diagnostics BV – Hà Lan</strong></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 máy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Adapter nguồn: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay thải&nbsp;: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in nhiệt: 01 cuộn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Que thử 11 thông số: 1 lọ (150 que)</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kỹ thuật đo: Máy Uri-Screen 500 sử dụng quang kế phản xạ với nguồn sáng bằng đèn LED.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu đo: Máy tự động thực hiện kiểm tra hệ thống sau mỗi lần bật máy lên và tự động đo sau khi đặt que thử vào băng chuyền kéo que thử.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thông số: Đo được 3, 10, 11 thông số nước tiểu.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất đo: Lên đến 500 xét nghiệm/giờ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có khả năng kết nối với đầu đọc mã vạch.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HƯỚNG DƯƠNG | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HƯỚNG DƯƠNG | 2021-06-09
4434 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT200R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 3570000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh mạch máu vết thương Cushing</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4435 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo khúc xạ | Máy đo khúc xạ tự động và độ cong giác mạc VISUREF 150 và phụ kiện | Visuref 150 | Unicos Co. Ltd | Hàn Quốc | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 4 |  |  | 300000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-31 | 2021-10-31 | <p>Máy đo tật khúc xạ và công suất giác mạc tự động</p> | <p>Máy chính Visuref 150: 01 cái<br /> Mắt mẫu để kiểm tra máy: 01 cái<br /> Máy in nhiệt tích hợp theo máy<br /> Dây nguồn: 01 sợi<br /> Bao phủ máy: 01 cái</p> |  | <p>Yêu cầu đo khúc xạ&nbsp;<br /> - Độ cầu (SPH): từ &nbsp;-25 D đến + 22 D<br /> - Bước tăng: 0,12 / 0,25 D &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> - Độ loạn (CYL): 0 D đến ± 10 D<br /> - Bước tăng: 0,12 / 0,25 D &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> - Trục (AX): 0 độ đến 180 độ với bước tăng 1 độ &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> - Khoảng cách đỉnh giác mạc đến vật kính cho phép lựa chọn: 0/10/12/13.5/15 mm &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> - Khoảng cách đồng tử (PD): trong khoảng từ &nbsp;10 mm đến 85mm &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> - Đường kính đồng tử tối thiểu: 2 mm &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Yêu cầu đo độ cong giác mạc<br /> - Độ cong giác mạc trong khoảng từ 5,0 mm đến 10,2 mm&nbsp;<br /> - Bước tăng: 0,01 mm&nbsp;<br /> - Khúc xạ giác mạc trong khoảng từ 33D đến 67,5 D<br /> - Bước tăng: 0,12 / 0,25 D &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> - Loạn thị giác mạc trong khoảng từ &nbsp;0 D đến -15 D<br /> - Bước tăng: 0,12 / 0,25 D &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> - Trục (AX): từ 0 độ đến 180 độ với bước tăng 1 độ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> - Đường kính giác mạc: &nbsp;từ 2,0 đến 12,0 mm<br /> - Bước tăng trong khoảng 0,1 mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-10-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-11
4436 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Dụng cụ cổ chân và cơ bắp chân cho người khuyết tật | PN15 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 1365000 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2022-12-31 | <p>Dụng cụ cổ chân và cơ bắp chân cho người khuyết tật</p> | <p>- Khung&nbsp;sắt sơn tĩnh điện</p><p>- Khối lượng: 5 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- KT 42x36x39cm (+/- sai số 5%)</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p><em style="color: rgb(51, 51, 51);">- Chất liệu: Khung&nbsp;sắt sơn tỉnh điện, chỗ đặt bàn chân bằng guốc gỗ có đai buộc. Chân đế có 4 cục cao su đóng ngoài chống trượt.</em></p><p><em style="color: rgb(51, 51, 51);">- Kích thước: 42x36x39cm (+/- sai số 5%)</em></p><p><em style="color: rgb(51, 51, 51);">- Khối lượng: 5 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em></p><p><em style="color: rgb(51, 51, 51);">- </em><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Tập cử động khớp cổ chân, tập mạnh cơ bắp chân.</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26
4437 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | M200 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 182400000 | t | Chiếc | true | 2020-12-21 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify"><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</strong><strong style="color: black;">&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm khử trùng: 02 Cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trục xoay trung tâm: 01 Cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cánh tay chịu lực: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn SMPS: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chóa đèn: 01 Cái</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp;01 bộ</span><strong><u> </u></strong></p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-21 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4438 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Đĩa xoay tập vận động (Sắt) | PN16S | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 572000 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2022-12-31 | <p>Đĩa xoay tập vận động (Sắt)</p> | <p>- Khung sắt sơn tĩnh điện, D=25cm</p><p>- Khối lượng:4 kg</p><p>- KT: 26x25x0.8 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>….&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p>Đĩa xoay tập vận động (Sắt)</p><p>- Khung sắt sơn tĩnh điện, D=25cm</p><p>- Khối lượng:4 kg</p><p>- KT: 26x25x0.8 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- chỗ đứng bằng lớp cao su chống trượt.</p><p>- Tập vận đông cột sống ,thẫm mỹ ….&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nhà SX : Phana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>- Nước SX : VN</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26
4439 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT243R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 2807700 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tổ chức Volkmann, 3 răng nhọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4440 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy Laser lạnh điều trị Milta | Milta | BFP Electronique | Pháp | BFP Electronique | Pháp |  | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM QUỐC TẾ VIỆT Ý |  | Nhóm 3 |  |  | 1800000000 | t | Cái | false | 2021-04-05 | 2021-12-31 | <ul><li>Thiết bị mới 100%</li><li>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 : 2016</li></ul> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính với các chương trình điều khiển</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm bảng phát tia đa sắc ( Pancel)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hai đầu phát Emitter</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kính bảo vệ</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn</span></p> |  | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy laser lạnh trị liệu công suất thấp Milta</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị laser lạnh điều trị nhiều bệnh lý về da liễu, chấn thương chỉnh hình, các vấn đề thần kinh, các bệnh lý phụ khoa, thẩm mỹ…</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công tắc ON/OFF.</span></p><p><span style="color: black;">Công nghệ trị liệu ánh sang kết hợp với từ trường tĩnh:</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Từ trường tĩnh: 200 mT ( +- 10 mT)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu phát song: Xung và liên tục</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số: Từ 0 đến 3000 Hz</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian phát xung: 150 x 10-9 s</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn sang:</span></p><p><span style="color: black;">+ Hồng ngoại: Bước song: 90-5 nm ( =- 10 nm)</span></p><p><span style="color: black;">+ Ánh sang đỏ: 625 nm ( +- 6 nm)</span></p><p><span style="color: black;">+ Ánh sang xanh lá: Bước sóng: 528 nm ( +- 10 nm)</span></p><p><span style="color: black;">+ Ánh sang xanh dương: 470 nm (+- 6 nm)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình điều trị được lập trình và cài đặt trước, cài đặt dễ dàng sử dụng và lắp đặt lên bệnh nhân.</span></p><p><span style="color: black;">Thiết kế được sử dụng theo nguyên lý quang lượng tử, điều trị theo liệu pháp ánh sáng và từ trường tĩnh. Là một phương pháp vật lý mới.</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM QUỐC TẾ VIỆT Ý | 2021-04-05 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM QUỐC TẾ VIỆT Ý | 2021-04-05
4441 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống phẫu thuật nội soi ghép tạng 3D 4K | PV630/PV632/PV640/OP950/PG150/GN300 | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 6500000000 | t | Hệ thống | false | 2021-06-21 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI GHÉP TẠNG 3D 4K</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun – Aesculap</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Đức</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%</p><p class="ql-align-justify">Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 3D 4k</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV630</p><p class="ql-align-justify">Đầu Camera 3D cảm biến CMOS KÈM ỐNG KÍNH SOI 30 ĐỘ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV632</p><p class="ql-align-justify">Màn hình y tế PTNS 3D 4K 31”, đèn nền LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Model: PV644</strong></p><p class="ql-align-justify">Nguồn sáng LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: OP950</p><p class="ql-align-justify">MÁY GHI HÌNH CHUYÊN DỤNG 2D VÀ 3d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: PV640</p><p class="ql-align-justify"><strong>MÁY BƠM HƠI Ổ BỤNG CÓ CHỨC NĂNG LÀM ẤM KHÍ VÀ HÚT KHÓI</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: <span style="color: black;">PG150</span></p><p class="ql-align-justify">Máy cắt đốt điện cao tần đơn cực và lưỡng cực 300w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model: GN300</p><p class="ql-align-justify">Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM</p><p class="ql-align-justify"><strong>BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI GHÉP TẠNG</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-06-21
4442 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS800M hai cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS800M | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 2600000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy nén khí tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp: 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
4443 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT472R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 2656500 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tổ chức Richardson-Eastman, loại lớn, hai đầu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4444 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Patient Monitor | PMS8000D | Fazzini Srl | Italy | Fazzini Srl | Italy | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT |  | Nhóm null |  |  | 230000000 | t | Chiếc | false | 2021-06-01 | 2021-12-31 | <p> Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số Model: PMS8000D Hãng sản xuất: Fazzini Xuất xứ: Italia </p> | <p> &nbsp;Máy chính: 01 cái &nbsp;Bộ đo SPO2: 01 bộ &nbsp;Bộ đo ECG: 01 bộ &nbsp;Bộ đo NIBP: 01 bộ &nbsp;Bộ đo nhiệt độ: 01 bộ &nbsp;Bộ đo chỉ số RESP: 01 bộ &nbsp;Bộ đo IBP: 01 bộ &nbsp;Dây nguồn: 01 cái &nbsp;Pin Lion: 01 cái &nbsp;Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ </p> |  | <p> Chức năng:&nbsp; Theo dõi&nbsp;6 thông số bao gồm&nbsp;ECG, RESP, Nhiệt độ, NIBP, SPO2, IBP Đặc điểm hiển thị. Màn hình LCD TFT 12.1 inch,&nbsp; Độ phân giải: 800x600 Các thông số theo dõi ECG Kiểu kết nối: Lựa chọn 3/5 dây dẫn Hiển thị độ nhạy: X0.25, X0.5, X1, X2&nbsp; Tốc độ quét:&nbsp;12.5, 25, 50mm/s Dải đo: 15&nbsp;300 bpm (người lớn), 15350 bpm ( trẻ em và trẻ sơ sinh) Độ nhạy: 1 bpm Độ chính xác: ± 1% hoặc ± 2bpm (tùy theo giá trị nào lớn hơn) Bộ lọc: MON: 0.555Hz, DIA: 0.05150Hz, OPE: 120 Hz Phát hiện ST SEGMENT: 2.0mV 2.0mV ( Tự động) RESP Phương pháp: Đo trở kháng qua lồng ngực Dải đo: Người lớn: 0120 bpm, Trẻ sơ sinh: 0150bpm Độ chính xác: ±1% Độ nhậy: ±1rpm Cảnh báo người thở: 10s 40s Báo động: Báo động bằng âm thanh và hình ảnh; Tốc độ quét: 6.25 12.5 25mm / s Độ nhạy: X1, X2, X4 NIBP Phương pháp đo: Phương pháp đo dao động tự động Chế độ đo:Tự động, Bằng tay, Liên tục Độ phân giải: 1mmHg Lỗi trung bình tối đa: ± 5 mmHg Điều chỉnh thời gian đo: 1 480 phút Dải đo: + Áp suất tâm thu (mmHg): Người lớn 40270, trẻ em: 40200, trẻ sơ sinh: 40135 + Áp suất tâm trương (mmHg): Người lớn 10215, trẻ em: 10150, trẻ sơ sinh: 10100 + Áp suất trung bình(mmHg): Người lớn 20235, trẻ em: 20165, trẻ sơ sinh: 20110 Báo động: Tâm thu, Tâm trương, Trung bình Dải xung từ NIBP: 40240bpm SPO2 Khoảng&nbsp;đo : 0 – 100 % Độ nhạy: 1% Độ chính xác: ± 2% (70100%, đối với người lớn và trẻ em), ± 3% (70100%, đối với trẻ sơ sinh) Dải báo động: 0~100% Dải đo xung: 20~250bpm Nhiệt độ&nbsp; Độ nhạy: 0.1 °C&nbsp; Độ chính xác: ±0.1 °C&nbsp; Phạm vi đo: 0 – 50 độ C&nbsp; Kênh đo: 2 kênh IBP ( Huyết áp xâm lấn) Áp suất đo: AVP, CVP,PAR,RAP,ICP Dải đo: 10mmHg ~ 300mmHg Độ chính xác IBP: 0~100mmHg&nbsp;±4mmHg, 100~300mmHg&nbsp;±2% Độ chính xác xung:&nbsp;±1% hoặc&nbsp;±1bpm tùy thuộc cái nào lớn hơn Phạm vi báo động: 50mmHg ~ 300mmHg </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2021-06-01 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2021-06-01
4445 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler màu xách tay 02 đầu dò | Logiq V2 | General Electric Company | Trung Quốc | GE Medical Systems (China) Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương |  | Nhóm 2 |  |  | 780000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <p>Nhóm thiết bị:</p> <p>Tên chung của thiết bị: Máy siêu âm Doppler màu xách tay</p> <p>Tên thương mại: Máy siêu âm Doppler màu xách tay 02 đầu dò</p> <p>Model: Logiq V2</p> | <p>Thông tin chung về thiết bị: máy siêu âm Doppler màu xách tay 02 đầu dò</p> <p>Cấu hình cơ bản:</p> <ul> <li>Máy chính: 01 máy</li> <li>Đầu dò Convex: 01 chiêc</li> <li>Đầu dò Linear: 01 chiếc</li> <li>Máy in nhiệt: 01 máy</li> <li>Va li đựng máy chuyên dụng chính hang</li> <li>Xe đẩy: Mua tại Việt nam</li> <li>Gel siêu âm: 05 lít</li> <li>Tài liệu HDSD: 01 bộ</li> </ul> <p>Cấu hình nâng cao:</p> <ul> <li>Tùy chọn mua thêm (hoặc thay đổi loại ) đầu dò, phần mềm, options phần cứng…</li> </ul> |  | <p>Thông số chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <ol> <li>Máy chính:</li> </ol> <ul> <li>Model: Logiq V2</li> <li>Thiết kế: Dạng xách tay</li> <li>Màn hình: 15 inches</li> <li>Hoạt động được với pin gắn trong</li> <li>Số cổng cắm đầu dò hoạt động: 01</li> </ul> <ol> <li value="2">Lĩnh vực thăm khám: Ổ bụng, sản phụ khoa, tim mạch, mô mềm, cơ xương khớp…</li> <li value="3">Phương pháp quét:</li> </ol> <ul> <li>Convex</li> <li>Linear</li> <li>Sector</li> <li>Nội khoang</li> </ul> <ol> <li value="4">Các mode hoặt động:</li> </ol> <ul> <li>B mode</li> <li>Harmonic</li> <li>M mode</li> <li>Doppler xung PW</li> <li>Doppler liên tục CW (tùy chọn)</li> <li>Doppler màu CFM</li> <li>Doppler năng lượng PDI</li> </ul> <ol> <li value="5">Kiểu hiển thị:</li> </ol> <ul> <li>B</li> <li>Dual B</li> <li>B/M</li> <li>M</li> <li>B/CFM(PDI)</li> <li>B/PW (CW)</li> <li>Triplex</li> </ul> <ol> <li value="6">Các gói đo đạc tính toán:</li> </ol> <ul> <li>Các phép đo đạc cơ bản trong: B mode, M mode, Doppler</li> <li>Các phép đo đạc tính toán trong Sản phụ khoa</li> <li>Các phép đo đạc tính toán trong niệu khoa</li> <li>Các phép đo đạc tính toán trong tim mạch</li> </ul> <ol> <li value="7">Các cổng kết nối ngoại vi:</li> </ol> <p>USB, RJ45, composite, S-video</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-17 | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 2020-11-17
4446 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | M210 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 192000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-21 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify"><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</strong><strong style="color: black;">&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm khử trùng: 02 Cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trục xoay trung tâm: 01 Cái </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cánh tay chịu lực: 01 cái </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn SMPS: 01 bộ </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chóa đèn: 01 Cái </p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp; Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp;01 bộ</span><strong><u> </u></strong></p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-21 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4447 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Bộ đĩa xoay eo tập vận động | PN17S | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 4730000 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2022-12-31 | <p>Bộ đĩa xoay eo tập vận động</p> | <p>- Khung sắt sơn tĩnh điện, 3 đĩa liền nhau,tay vịn inox , D = 25cm. chỗ đứng bằng lớp cao su chống trượt.</p><p>- Khối lượng:24 kg</p><p>- KT:62x180x122 cm</p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>- Chất liệu: Khung sắt sơn tỉnh điện, 3 đĩa xoay liền nhau, D = 25cm., </p><p>- Tay vịn inox. Chổ đứng bằng lớp cao su chống trượt.</p><p>- Kích thước:62x180x122cm - </p><p>- Khối lượng:24 kg</p><p>- Tập vận cột sống ,thẫm mỹ ….&nbsp;&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26
4448 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT601R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1547700 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tổ chức Deaver, số 00</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4449 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Patient Monitor | PMS8000D | Fazzini Srl | Italy | Fazzini Srl | Italy |  | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT |  | Nhóm null |  |  | 250000000 | t | Chiếc | false | 2021-06-01 | 2021-12-31 | <p> Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số cho phòng mổ Model: PMS8000D Hãng sản xuất: Fazzini Xuất xứ: Italia </p> | <p> &nbsp;Máy chính: 01 cái &nbsp;Bộ đo SPO2: 01 bộ &nbsp;Bộ đo ECG: 01 bộ &nbsp;Bộ đo NIBP: 01 bộ &nbsp;Bộ đo nhiệt độ: 01 bộ &nbsp;Bộ đo chỉ số RESP: 01 bộ &nbsp;Dây nguồn: 01 cái &nbsp;Pin Lion: 01 cái &nbsp;Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ </p> |  | <p> Chức năng:&nbsp; Theo dõi&nbsp;5 thông số bao gồm&nbsp;ECG, RESP, Nhiệt độ, NIBP, SPO2, IBP Đặc điểm hiển thị. Màn hình LCD TFT 12.1 inch,&nbsp; Độ phân giải: 800x600 Các thông số theo dõi ECG Kiểu kết nối: Lựa chọn 3/5 dây dẫn Hiển thị độ nhạy: X0.25, X0.5, X1, X2&nbsp; Tốc độ quét:&nbsp;12.5, 25, 50mm/s Dải đo: 15&nbsp;300 bpm (người lớn), 15350 bpm ( trẻ em và trẻ sơ sinh) Độ nhạy: 1 bpm Độ chính xác: ± 1% hoặc ± 2bpm (tùy theo giá trị nào lớn hơn) Bộ lọc: MON: 0.555Hz, DIA: 0.05150Hz, OPE: 120 Hz Phát hiện ST SEGMENT: 2.0mV 2.0mV ( Tự động) RESP Phương pháp: Đo trở kháng qua lồng ngực Dải đo: Người lớn: 0120 bpm, Trẻ sơ sinh: 0150bpm Độ chính xác: ±1% Độ nhậy: ±1rpm Cảnh báo người thở: 10s 40s Báo động: Báo động bằng âm thanh và hình ảnh; Tốc độ quét: 6.25 12.5 25mm / s Độ nhạy: X1, X2, X4 NIBP Phương pháp đo: Phương pháp đo dao động tự động Chế độ đo:Tự động, Bằng tay, Liên tục Độ phân giải: 1mmHg Lỗi trung bình tối đa: ± 5 mmHg Điều chỉnh thời gian đo: 1 480 phút Dải đo: + Áp suất tâm thu (mmHg): Người lớn 40270, trẻ em: 40200, trẻ sơ sinh: 40135 + Áp suất tâm trương (mmHg): Người lớn 10215, trẻ em: 10150, trẻ sơ sinh: 10100 + Áp suất trung bình(mmHg): Người lớn 20235, trẻ em: 20165, trẻ sơ sinh: 20110 Báo động: Tâm thu, Tâm trương, Trung bình Dải xung từ NIBP: 40240bpm SPO2 Khoảng&nbsp;đo : 0 – 100 % Độ nhạy: 1% Độ chính xác: ± 2% (70100%, đối với người lớn và trẻ em), ± 3% (70100%, đối với trẻ sơ sinh) Dải báo động: 0~100% Dải đo xung: 20~250bpm Nhiệt độ&nbsp; Độ nhạy: 0.1 °C&nbsp; Độ chính xác: ±0.1 °C&nbsp; Phạm vi đo: 0 – 50 độ C&nbsp; Kênh đo: 2 kênh IBP ( Huyết áp xâm lấn) Áp suất đo: AVP, CVP,PAR,RAP,ICP Dải đo: 10mmHg ~ 300mmHg Độ chính xác IBP: 0~100mmHg&nbsp;±4mmHg, 100~300mmHg&nbsp;±2% Độ chính xác xung:&nbsp;±1% hoặc&nbsp;±1bpm tùy thuộc cái nào lớn hơn Phạm vi báo động: 50mmHg ~ 300mmHg Bộ đo EtCO2 Phạm vi đo CO2: 0150 mmHg Tốc độ hô hấp: 0120bpm Độ chính xác tỷ lệ hô hấp: ± 2rpm (070rpm) Thời gian trì hoãn: &lt;2s </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2021-06-01 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2021-06-01
4450 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy đo khúc xạ | Máy đo độ cong giác mạc | JVL/1 | C.S.O.srl | Italy | C.S.O.srl | Italy | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | Italy | Nhóm 3 |  |  | 160000 | t | Cái | true | 2021-06-21 | 2021-12-21 | <p><strong>MÁY ĐO ĐỘ CONG GIÁC MẠC</strong></p><p><strong>Model: JVL/1</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Hãng sản xuất: CSO</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Ý</strong></p> | <p>Cấu hình:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy chính&nbsp;: 01</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao phủ bụi: 01</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển công suất cầu có khả năng hỗ trợ cho kính tiếp xúc 50D: 01</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng đèn dự phòng: 01</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy tỳ cằm: 01</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cầu chì bảo vệ: 02</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn nâng hạ bằng moto điện: 01 bộ</p> |  | <p><strong style="color: black;">Thông số kỹ thuật</strong></p><p><strong style="color: black;">Dải đo&nbsp;: </strong><span style="color: black;">Điốp từ&nbsp;30,00 đến 60,00 D – bán kính từ&nbsp;5,6 t&nbsp;</span></p><p>Độ phân giải: <span style="color: black;">Điốp: 0,25 D – bán kính: 0,05 mm&nbsp;</span></p><p><strong style="color: black;">Đường kính đo hữu ích: </strong><span style="color: black;">3,4 mm đường kính tương đương với 9mm</span><sup style="color: black;">2</sup><span style="color: black;"> diện tích&nbsp;</span></p><p><strong style="color: black;">Phạm vi phân loại&nbsp;: </strong><span style="color: black;">TABE &amp; INTERNATIONAL&nbsp;</span></p><p>Đường sáng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: <span style="color: black;">Theo Javal</span></p><p><strong style="color: black;">Chân đế&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: </strong><span style="color: black;">Di chuyển chéo đến khi bị dừng lại</span></p><p><strong style="color: black;">Tỳ cằm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: </strong><span style="color: black;">Có thể điều chỉnh chiều cao với thiết bị chắn sáng</span></p><p><strong style="color: black;">Điện áp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: </strong><span style="color: black;">120 Vac /60 Hz - 230 Vac/50 Hz&nbsp;</span></p><p><strong style="color: black;">Điện thế&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: </strong><span style="color: black;">6 VAC&nbsp;</span></p><p><strong style="color: black;">Bóng đèn chiếu sáng của khe đo: </strong><span style="color: black;">6 V - 10 W - SV 8,5 - 8&nbsp;</span></p><p>Bóng đèn chiếu sáng của thang đo: <span style="color: black;">6 V - 3 W - E 10&nbsp;</span></p><p><strong style="color: black;">Cầu chì&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: </strong><span style="color: black;">5x20 mm 120 V - 250 mAT230 V - 125 mAT&nbsp;</span></p><p><strong style="color: black;">Công suất hấp thụ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: </strong><span style="color: black;">24 VA</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-06-21 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-06-21
4451 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT602R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1650600 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tổ chức Deaver, số 1</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4452 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BT944R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 5201700 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tổ chức Langebeck-Mannerfelt&nbsp;(Modif.)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4453 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | M300 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 201600000 | t | Chiếc | true | 2020-12-21 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</strong><strong style="color: black;">&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm khử trùng: 02 Cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trục xoay trung tâm: 01 Cái </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cánh tay chịu lực: 01 cái </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn SMPS: 01 bộ </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chóa đèn: 01 Cái </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến vật cản: 04 cái</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-</span> <span style="color: black;">Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp;01 bộ.</span></p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-21 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4454 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm đông máu | Máy phân tích đông máu hoàn toàn tự động | COATRON A6 | TECO Medical Instruments, Production and Trading GmbH | Đức | TECO Medical Instruments, Production and Trading GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT |  | Nhóm 3 |  |  | 1050000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-09 | 2021-12-30 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY PHÂN TÍCH&nbsp;ĐÔNG MÁU HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>MODEL: COATRON&nbsp;A6</strong></p> | <p>Máy chính: Máy phân tích đông máu hoàn toàn tự động và phụ kiện chính kèm theo.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2021-06-09
4455 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Dụng cụ tập khớp hông cho người khuyết tật vận động | PN08 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phana | Việt Nam | ["2021"] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA |  | Nhóm 6 |  |  | 3916000 | t | Cái | true | 2021-06-26 | 2022-12-31 | <p>Dụng cụ tập khớp hông cho người khuyết tật vận động</p> | <p>- Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện, thanh vịn inox, mặt sàn ván.</p><p>- Kích thước: D74xR71xC101cm (+/- sai số 5%);&nbsp;</p><p>- Kích thước bàn chân: D30xR11 cm. Đường kính vòng đĩa: 25.5 cm&nbsp;&nbsp;</p> |  | <p><strong style="color: black;"><u>THÔNG SỐ KỸ THUẬT:</u></strong></p><p><br></p><p><span style="color: black;">- Chất liệu: Khung sắt sơn tỉnh điện, thanh tay nắm&nbsp;inox, đế chân bằng gỗ, chỗ đặt sân thép sơn tĩnh điện lót cao su chống trượt.</span></p><p><span style="color: black;">- Kích thước: 74x71x101cm (+/- sai số 5%); </span></p><p><span style="color: black;">- Kích thước chỗ để bàn chân: 30x11 cm. Đường kính vòng đĩa: 25.5 cm&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">- Trọng lượng: 18 kg</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA | 2021-06-26
4456 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV066R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 6801900 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tự giữ Weitlaner, 2x3 răng hơi nhọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4457 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự đông Indiko Plus | Indiko Plus | Thermo Fisher Scientific Oy | Phần Lan | Thermo Fisher Scientific Oy | Phần Lan | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN SINH |  | Nhóm 3 |  |  | 1800000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-09 | 2020-12-31 | <p>Công suất:</p> <p>- 350 test/h (chỉ sinh hóa)</p> <p>- 485 test/h (sinh hóa và điện giải) (bộ điện giải là lựa chọn phải mua thêm)</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="400"> <tbody> <tr height="20"> <td height="20" width="64">&nbsp;</td> <td width="208">Mô tả</td> <td width="64">Đơn vị</td> <td width="64">Số lượng</td> </tr> <tr height="96"> <td height="96">1</td> <td align="left" width="208">Máy xét nghiệm sinh hóa tự động.<br /> Model: Indiko Plus<br /> Hãng/ Nước sản xuất: Thermo Fisher Scientific Oy<br /> Hãng/ Nước chủ sỡ hữu: Thermo Fisher Scientific Oy</td> <td>Máy</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td height="32">2</td> <td align="left" width="208">Case máy tính</td> <td>Bộ</td> <td>1.0</td> </tr> <tr height="32"> <td height="32">3</td> <td align="left" width="208">Bàn phím máy tính</td> <td>Bộ</td> <td>1.0</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20">4</td> <td align="left" width="208">Dây cáp nguồn</td> <td>Bộ</td> <td>1.0</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20">5</td> <td align="left" width="208">Bộ khay nạp mẫu, hóa chất…</td> <td>Bộ</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td height="20">&nbsp;</td> <td align="left" width="208">Bình chứa nước sạch</td> <td>Chiếc</td> <td>1.0</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20">6</td> <td align="left" width="208">Bình chứa chất thải</td> <td>Chiếc</td> <td>2.0</td> </tr> <tr height="32"> <td height="32">7</td> <td align="left" width="208">Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt)</td> <td>Bộ</td> <td>1.0</td> </tr> <tr height="32"> <td height="32">8</td> <td align="left" width="208">Màn hình LCD</td> <td>Bộ</td> <td>1.0</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20">9</td> <td align="left" width="208">Chuột máy tính</td> <td>Bộ</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN SINH | 2020-11-09 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN SINH | 2020-12-31
4458 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật sọ não, cột sống | Kính hiển vi và phụ kiện | Leica M525 F50 | Leica Microsystems (Singapore) Pte Ltd | Singapore | Leica Microsystems (Schweiz) AG | Thụy Sĩ | ["2019"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | Singapore | Nhóm 4 |  |  | 5800000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Năm sản xuất: Năm 2019 trở về sau, mới 100%</p> <p>Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485</p> <p>Nguồn cung cấp: 220V; 50Hz.</p> <p>Điều kiện hoạt đông:</p> <ul> <li>Nhiệt độ tối đa: 30 độ C</li> <li>Độ ẩm tối đa: 70%</li> </ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI | 2020-11-11
4459 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV076R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 8557500 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh tự giữ Wullstein, gập góc, 3x3 răng nhọn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4460 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy tách chiết ADN/ARN | Máy tách chiết DNA/RNA tự động (Hệ thống tinh sạch acid nucleic) | NPA-32P | Hangzhou Bioer Technology Co. Ltd | Trung Quốc | Hangzhou Bioer Technology Co. Ltd | Trung Quốc |  | Công ty Cổ phần Công nghệ TBR | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 440000000 | t | Bộ | true | 2020-11-25 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>Hệ thống tinh sạch acid nucleic</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Model: NPA-32P</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Hãng sản xuất: Bioer</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Máy đạt chứng nhận:</strong></p><p class="ql-align-justify">ISO 9001:2015</p><p class="ql-align-justify">ISO 13485:2016</p><p class="ql-align-justify">Chứng nhận CE</p><p>Bảo hành: 36 tháng</p> | <ul><li class="ql-align-justify">Dùng để tách chiết hoặc tinh sạch acid nucleic tự động trong phòng thí nghiệm.</li><li class="ql-align-justify">Hoạt động dựa trên công nghệ phân tách từ tính.</li><li class="ql-align-justify">Độ an toàn cao, loại bỏ nhiễm chéo.</li><li class="ql-align-justify">Hiệu suất thu hồi, độ tinh sạch cao.</li><li class="ql-align-justify"> Hệ thống hoạt động đơn giản với các chức năng tùy chỉnh, cho phép sử dụng đa dạng có loại kit của các hãng khác nhau.</li><li class="ql-align-justify">Hệ thống gia nhiệt tích hợp trong máy, giúp quá trình ly giải mẫu đạt hiệu quả cao.</li><li class="ql-align-justify">Giao diện thân thiện, cổng kết nối USB, cho phép cài đặt chương trình linh hoạt.</li><li class="ql-align-justify"> Màn hình cảm ứng LCD</li><li class="ql-align-justify">Thiết kế nguyên khối giúp dễ dàng trong quá trình vận hành và di chuyển (nếu cần).</li></ul> |  | <ul><li class="ql-align-justify">Công suất: 1-32 mẫu / lần chạy</li><li class="ql-align-justify">Thể tích nạp mẫu: 20 – 1000 ul</li><li class="ql-align-justify">Vật tư tiêu hao: đĩa 96 giếng, 8 strip</li><li class="ql-align-justify">Độ đồng nhất mẫu: Cv &lt; 3%</li><li class="ql-align-justify">Hiệu quả tái sử dụng hạt bead: ≥ 98%</li><li class="ql-align-justify">Nhiệt độ &nbsp;môi trường vận hành: 10<sup>o</sup>C – 40<sup>o</sup>C</li><li class="ql-align-justify">Độ ẩm môi trường vận hành: 10 – 90%</li><li class="ql-align-justify">Nhiệt độ: làm nóng dung dịch ly giải và đĩa (nhiệt độ phòng + 5<sup>o</sup>C – 125<sup>o</sup>C) </li><li class="ql-align-justify">Độ chính xác nhiệt độ: &nbsp;≤±1℃</li><li class="ql-align-justify">Hệ thống trộn mẫu: có thể điều chỉnh </li><li class="ql-align-justify">Hệ thống khử trùng: đèn UV</li><li class="ql-align-justify">Loại Kit phù hợp: &nbsp;Magnetic bead kits</li><li class="ql-align-justify">Cho phép tạo, chỉnh sửa, xóa các Chương trình chạy, cho phép trích xuất Chương trình chạy qua máy tính thông qua cổng USB hoặc &nbsp;Bluetooth.</li><li class="ql-align-justify">Nguồn điện: 100 – 240 AC, 50 – 60Hz</li><li class="ql-align-justify">Khối lượng: 32,5 kg</li><li class="ql-align-justify">Kích thước: 430(L) x 395(W) x 435(H)</li></ul> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Công nghệ TBR | 2020-11-25 | Công ty Cổ phần Công nghệ TBR | 2021-06-01
4461 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | BV120R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 64327200 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Bộ banh tự giữ Henly hoàn chỉnh</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4462 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm đông máu | MÁY PHÂN TÍCH ĐÔNG MÁU HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG | Coatron A4 | TECO MEDICAL INSTRUMENTS, PRODUCTION + TRADING GMBH | Đức | TECO MEDICAL INSTRUMENTS, PRODUCTION + TRADING GMBH | Đức |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | Đức | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-09 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY PHÂN TÍCH&nbsp;ĐÔNG MÁU HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG </strong></p><p class="ql-align-center"><strong>MODEL: COATRON A4</strong></p> | <p>Máy chính: Máy phân tích đông máu hoàn toàn tự động và phụ kiện chính kèm theo.</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2020-12-31 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT | 2021-06-09
4463 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | M310 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 211200000 | t | Chiếc | true | 2020-12-21 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</strong>&nbsp;</p><ul><li>Tay cầm khử trùng: 02 Cái</li><li>Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 01 cái</li><li>Trục xoay trung tâm: 01 Cái</li><li>Cánh tay chịu lực: 01 cái</li><li>Bộ nguồn SMPS: 01 bộ</li><li>Chóa đèn: 01 Cái</li><li>Cảm biến vật cản: 04 cái</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp;01 bộ</li></ul><p><br></p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-12-21 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4464 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | L200 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 225600000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</strong>&nbsp;</p> <ul> <li>Tay cầm khử trùng: 02 Cái</li> <li>Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 01 cái</li> <li>Trục xoay trung tâm: 01 Cái</li> <li>Cánh tay chịu lực: 01 cái</li> <li>Bộ nguồn SMPS: 01 bộ</li> <li>Chóa đèn: 01 Cái</li> <li>Cảm biến vật cản: 04 cái</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp; 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4465 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Cán gương soi nha khoa | DA074R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 663600 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Cán gương soi nha khoa</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4466 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS600M hai cửa tay quay, ruột vuông | NIHOPHAWA-AS600M | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm null |  |  | 2500000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-04 | 2021-11-04 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy nén khí tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp: 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-04 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
4467 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang răng toàn cảnh | Máy X Quang nha khoa | ORTHOPHOS E CEPH | Sirona Dental Systems GmbH | Đức | Sirona Dental Systems GmbH | Đức |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1728500000 | t | Chiếc | false | 2021-03-04 | 2021-06-30 | <p><strong>MÁY X QUANG NHA KHOA</strong></p><p>Model: ORTHOPHOS E CEPH</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-11-13 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-03-16
4468 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Búa | DF114R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 5071500 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Búa phẫu thuật</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4469 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở không xâm nhập trẻ sơ sinh | Bộ/Hệ thống trợ thở NCPAP cho nhi sơ sinh | MR810 + MR340 | Fisher & Paykel Healthcare Ltd | New Zealand | Fisher & Paykel Healthcare Ltd | New Zealand | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDITRONIC |  | Nhóm 6 |  |  | 135900000 | t | Bộ | true | 2021-06-09 | 2021-12-31 | <p><span style="color: black;">-&nbsp;Dùng cho trẻ sơ sinh trong các trường hợp trẻ suy hô hấp, xẹp phổi do tắc đàm, cơn ngưng thở ở trẻ sơ sinh non tháng, ngạt nước, v,v,</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Cột lưu lượng Oxy &amp; Air 15 lit/phút có thể điều chỉnh theo nhu cầu người sử dụng.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Chế độ thở áp lực dương liên tục có làm ẩm/ấm khí.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Cung cấp độ ẩm hợp lý cho bệnh nhân</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Máy phù hợp với điện áp 220VAC</span></p><p><span style="color: black;">- Áp lực dương liên tục có thể tạo ra tới 15 cmH2O.</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Sử</span><strong style="color: black;"> </strong><span style="color: black;">dụng Mixer trộn để trộn O</span><sub style="color: black;">2</sub><span style="color: black;"> và Air chính xác theo yêu cầu&nbsp;(từ 21% đến 100%)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;Dùng 01 flowmeter để chọn lưu lượng khí đã trộn (từ 0 đến 10cmH</span><sub style="color: black;">2</sub><span style="color: black;">O)</span></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDITRONIC | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDITRONIC | 2021-06-09
4470 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Atellica IM1600 Analyzer | Atellica IM 1600 analyzer | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 1 |  |  | 9087900000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-21 | 2021-11-30 | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG, CÔNG SUẤT 440 TEST/ GIỜ </strong></p> | <ul> <li>Hệ thống phân tích miễn dịch tự động: 1 bộ bao gồm:</li> </ul> <ul> <li>Máy xét nghiệm miễn dịch tự động IM 1600 kèm phụ kiện tiêu chuẩn (Công suất 440 xét nghiệm/giờ): 01 máy</li> <li>Bộ nạp mẫu trực tiếp: 1 bộ</li> <li>Bộ hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ</li> <li>Bộ máy tính và màn hình điều khiển: 01 bộ</li> <li>Máy in laser đen trắng (mua trong nước): 01 cái</li> <li>Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-21 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-03-18
4471 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | CBW - 1100 | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-31 | 2021-12-31 | <p style="margin-left:19.2pt;">MÁY SƯỞI ẤM TRẺ SƠ SINH</p> <p style="margin-left:19.2pt;">Model: CBW - 1100</p> <p style="margin-left:19.2pt;">Hãng sản xuất: JW Bio Science</p> <p style="margin-left:19.2pt;">Xuất xứ: Hàn Quốc</p> <p style="margin-left:19.2pt;">- Là hệ thống giường sưởi ấm kết hợp vớiđèn chiếu điều trị vàng da đối với các bệnh nhi trong các trường hợp chăm sóc cấp tính hoặc chăm sóc đặc biệt trong phòng mổ, phòng sinh hay phòng trẻ.</p> <ul> <li>Điều khiển bằng bộ vi xử lý, điều khiển chính xác nhiệt độ sưởi ấm cho trẻ.</li> <li>Hệ thống điều khiển Servo và Manual tự động kiểm soát nhiệt độ giữa nhiệt độ da và nhiệt độ không khí.</li> <li>Tấm nệm có thể điều khiển nghiêng góc 0 - 10° cho phép chăm sóc bệnh nhi tốt hơn và tạo không gian rộng cho việc để các thiết bị, các ống dây và điện cực bệnh nhân.</li> <li>Bảng điều khiển tích hợp đa chức năng cho phép người dùng có thể nhận ra các lỗi bất thường thông qua các chức năng cảnh báo tiên tiến.</li> <li>Bộ đếm thời gian Apgar cho tín hiệu âm thanh và hình ảnh mỗi phút giúp người dùng kiểm tra được thời gian làm việc của giường sưởi.</li> <li>Có chức năng tự chuẩn đoán lỗi khi thiết bị gặp sự cố bằng những mã hóa đơn giản giúp người dùng có thể khắc phục sử lý sự cố và sửa chữa.</li> <li>Hệ thống điều khiển vi tính tinh sảo sử dụng bộ vi sử lý tiên tiến giúp kiểm soát bệnh nhi và hệ thống khi cung cấp cả hai chế độ bằng tay và servo để duy trì hoạt động chính xác.....</li> </ul> | <p><strong><u>Cấu hình tiêu chuẩn:</u></strong></p> <p>-&nbsp; Máy chính: 01 máy.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>-&nbsp; Cảm biến nhiệt độ da: 01 cái.</p> <p>-&nbsp; Bóng đèn điều trị vàng da: 02 chiếc.</p> <p>-&nbsp; Tấm nệm không cản tia X: 01 cái</p> <p>-&nbsp; Khay chụp X quang: 01 chiếc.</p> <p>-&nbsp; Dây điện nguồn: 01 cái</p> <p>-&nbsp; Tài liệu sử dụng và bảo dưỡng: Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ</p> <p>-&nbsp; Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ</p> | <p><strong><u>I. Cấu hình nâng cao bao gồm:</u></strong></p> <p>-&nbsp; <strong>Thân giường chính kèm phụ kiện đồng bộ</strong> (cảm biến nhiệt độ da, bóng đèn điều trị vàng da, khay chụp X quang, tấm nệm và nôi trẻ sơ sinh, giá gắn các phụ kiện ...)</p> <p>&nbsp;&nbsp; + Model: <strong>CBW-1100</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Hãng sản xuất: <strong>JW BIO Science</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp; + Nước sản xuất: <strong>Hàn Quốc</strong></p> <p>-&nbsp; <strong>Máy thở sơ sinh kèm phụ kiện đồng bộ</strong> (Bộ dây thở sơ sinh, Mask thở, phổi giả, Dây kết nối oxy, Dây điện nguồn, …)</p> <p>&nbsp;&nbsp; + Model: <strong>Sirio Baby 200</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp; + Hãng sản xuất: <strong>Siare</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp; + Nước sản xuất: <strong>Italy</strong></p> <p>-&nbsp; <strong>Máy hút dịch trẻ sơ sinh</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp; + Model: <strong>New Aspiret</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp; + Hãng sản xuất: <strong>Cami</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp; + Nước sản xuất: Italy</strong></p> <p>-&nbsp; Bộ lưu điện 2kVA: 01 chiếc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>-&nbsp; Tài liệu sử dụng và bảo dưỡng: Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ</p> <p>-&nbsp; Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ</p> | <p><strong><em>Thông số kỹ thuật</em></strong><strong><em>:</em></strong></p> <ul> <li>Kích thước:</li> </ul> <p style="margin-left:19.2pt;">+ Kích thước bên ngoài: 680 x 1770 x 1020mm (Rộng x Cao x Sâu)</p> <p style="margin-left:19.2pt;">+ Bản điều khiển chính: 370 x 180mm (Dài x Rộng)</p> <p style="margin-left:19.2pt;">+ Máng sưởi: 820 x 300 x 120mm (Sâu x Rộng x Cao)</p> <p style="margin-left:19.2pt;">+ Đèn điều trị: 750 x 68 x 110mm (Sâu x Cao x Rộng)</p> <ul> <li>Trọng lượng: Khoảng 97 Kg</li> <li>Khoảng 97 Kg: 680 x 560mm (Sâu x Rộng)</li> <li>Nhiệt độ da: Dải điều khiển: 35°C – 38°C, Độ phân giải: 0.3°C.</li> <li>Nhiệt độ không khí: Dải điều khiển: 20°C - 37°C, Độ phân giải: 0.1°C.</li> <li>Hiển thị nhiệt độ: Ký tự LED</li> <li>Chức năng cảnh báo: Lỗi nguồn, lỗi hệ thống, lỗi cảm biến, nhiệt độ da, nhiệt độ không khí, quá nhiệt.</li> <li>Bộ đếm thời gian Apgar: Khoảng hiển thị: 1 ~ 99 phút. Âm thanh phát ra mỗi 1 phút.</li> <li>Đèn điều trị vàng da: 2 chiếc x 20W, Tuổi thọ bóng đèn: 2000 giờ.</li> <li>Đèn khám: Đèn Halogen 1 chiếc x 50W, độ sáng 3000 Lux, Tuổi thọ bóng: 2000 giờ.</li> <li>Bộ sưởi ấm: Hệ thống sưởi bằng gốm, hồng ngoại và bức xạ được điều khiển bởi bộ vi xử lý. Xoay góc ± 90 ° sang hai bên để chụp X quang.</li> <li>Điều chỉnh nghiêng giường: 0 ~ 10°</li> <li>Kích thước khay đựng cassette X-Quang: 10 x 12 inches.</li> <li>Bánh xe: Kích thước 4 inchs x 4 chiếc có khóa hãm.</li> <li>Công suất tiêu thụ: 815W</li> <li>Nguồn điện: AC 220V, 50/60Hz</li> <li>Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ: 10°C ~ 40°C, Độ ẩm: 30% ~ 95%</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-10-31 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2020-11-11
4472 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Selectra ProXL | Selectra ProXL | ELITechGroup B.V. | Hà Lan | ELITechGroup B.V. | Hà Lan | ["2020"] | Công ty TNHH Vạn Niên |  | Nhóm 3 |  |  | 1480000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-05 | 2022-04-05 | <p class="ql-align-justify">Máy xét nghiệm sinh hóa Selectra ProXL là model mới nhất trong dòng máy Selectra Pro với năng suất cao, thiết kế tối ưu các nhân tố. Nhiều tính năng mới tương thích với màn hình PC cảm ứng, cải tiến hệ thống làm mát hóa chất và module điện giải tối ưu năng suất, hiệu quả thực hiện và tiết kiệm không gian. Hệ thống hóa chất ổn định sẵn sàng sử dụng, thương hiệu Elitech góp phần tạo nên các giải pháp tuyệt đối về xét nghiệm sinh hóa cho mọi phòng xét nghiệm. Hệ thống Selectra ProXL truy cập ngẫu nhiên với công suất lên tới 400 xét nghiệm/giờ lý tưởng cho nhu cầu thực hiện các xét nghiệm thường quy, cấp cứu STAT và sao lưu dữ liệu. Giảm thiểu chi phí hoạt động một cách tối đa do thời gian bảo dưỡng nhỏ và việc sử dụng hiệu quả vật tư tiêu hao.</p><p>Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: 15-32˚C, Độ ẩm tối đa: 80%</p><p>Chế độ hóa chất đơn: Hút hóa chất (bichromatic) trước khi thêm mẫu, Đo động học trong vòng 7 phút sau khi thêm mẫu, Điểm cuối (bichromatic) 11,5 phút sau thêm mẫu, Phương pháp đo động học có thể chứa 2 điểm cho phương pháp đo 2 điểm.</p><p>Chế độ hóa chất kép: Hút hóa chất (bichromatic) trước khi thêm mẫu, Động học 1 cho 4,5ph sau khi thêm mẫu (có thể sử dụng như mẫu blank cho động học 2), Động học 2 cho 4ph sau khi thêm R2, Động học 1+2 cho 8,5ph sau khi thêm mẫu, Blank mẫu (bichromatic) trước R2, Điểm cuối (bichromatic) 4,5ph sau khi thêm mẫu hoặc 11,5ph sau khi thêm mẫu, Động học 1, động học 2 hoặc động học 1+2 có thể chứa thời gian đo ít nhất hoặc 2 điểm đối với phương pháp đo 2 điểm.</p><p>Chế độ ba hóa chất: Thêm thời gian có sẵn đối với hệ thống 3 hóa chất, </p><p>Chế độ tính toán: Kiểm tra prozone cho xét nghiệm miễn dịch</p><p>Chuẩn thường quy QC: 15 xét nghiệm kiểm chuẩn khác nhau có thể được xác định, 3 xét nghiệm chuẩn cho mỗi xét nghiệm, Quy tắc Westgard, Biểu đồ Levey-Jennings.</p><p>Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn châu Âu CE, CB, UL</p><p>Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Trung Quốc, Hà Lan và Ngôn ngữ khác theo yêu cầu</p><p>Khối lượng:190kg</p><p>Kích cỡ (máy đứng): 117 x 115 x 80 cm (D x C không tính màn hình x R)</p><p><strong>TÙY CHỌN</strong></p><p>Đọc mã vạch: Hệ thống đọc mã vạch bằng tay CCD </p><p>Nước thải tập trung</p><p>Máy in</p><p>Module điện giải ISE điện cực khô</p> | <ul><li>01 Máy chính</li><li>Bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm</li><li>01 HSDS</li></ul> |  | <p>Công suất: 360 xét nghiệm/giờ, 450 xét nghiệm/1 giờ với module điện giải ISE</p><p>Hệ thống hóa chất: 2 khay hóa chất với 24 vị trí cho các lọ 25ml và 8 vị trí cho lọ 10ml. Tất cả các vị trí có thể được dùng với R1, R2, R3. Bộ chuyển đổi cho các lọ 10ml trong những vị trí 25ml; 10 cặp vị trí 25ml có thể được sử dụng cho lọ 50ml; Dung tích R1 : 110 – 400 μl; Dung tích R2 :0 – 180 μl; Dung tích R3 :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 – 180 μl; Làm mát ở nhiệt độ 10˚C+/-2˚C tại điều kiện phòng thí nghiệm thông thường; Kim được làm nóng trước, phát hiện mức hóa chất và bộ trộn tích hợp; Lượng tiêu thụ hóa chất phổ biến 250μl/xét nghiệm.</p><p>Hệ thống mẫu: Khay mẫu chứa: 80 vị trí đọc mã vạch, Khu vực bên trong dành cho 20 hóa chất calibrator và 10 hóa chất kiểm chuẩn QC; Đầy đủ chức năng cho mẫu bệnh nhi và mẫu khẩn cấp STAT, Nạp mẫu liên tục, Bộ đọc mã vạch bên trong; Ống đựng mẫu cơ bản (13 hoặc 16 mm OD), Tất cả các vị trí có thể chứa các ống xét nghiệm 5ml hoặc 10ml hoặc cốc đựng mẫu, Dung tích mẫu mỗi xét nghiệm: 1-30 μl, các bước lập trình 0,1 μl, Kim hút mẫu với bộ phát hiện dung tích còn lại, bộ trộn tích hợp.</p><p>Pha loãng mẫu (Chỉ dành cho chế độ đa hóa chất): Lựa chọn các tỉ số được lập trình trước từ 1:2 đến 1:100 với 3 chất pha loãng, Pha loãng tự động khi xây dựng đường chuẩn calibrator.</p><p>Hệ thống pipette (2): Syringe Hamilton và valve khóa, Syringe hóa chất: 1000 μl, Syringe mẫu 100μl.</p><p>Khay cuvette (2): Khay bán sử dụng với 48 cuvette. Độ dài 7mm, &gt;10.000 xét nghiệm mỗi khay, Dung tích đo nhỏ nhất: 220μl, Nhiệt độ đo 37˚C được điều khiển bởi phần tử nhiệt điện.</p><p>Khu vực rửa (2): Rửa cuvette với 4 x 500μl nước. Mỗi bộ rửa được trang bị cảm biến chất lỏng. Nước thải được phân ra thành pha loãng và tập trung (bộ trộn mẫu/ hóa chất và module điện giải tùy chọn). Cuvette được sấy khô trước khi sử dụng.</p><p>Nguồn sáng (2): Đèn iodine thạch anh 12V-200W.</p><p>Hệ quang và bước sóng: Hai hệ quang học với 8 vị trí lọc, Lựa chọn các bước sóng tự động với 8 vị trí lọc(340, 376, 405, 436, 505, 546, 578 và 620 nm), Bước sóng khác có sẵn theo yêu cầu, Nửa băng thông từ 8 đến 12 nm.</p><p>Dải đo sáng: Độ hấp thụ -0.1 tới 3</p><p>Phương pháp phân tích: Phương pháp đo động học với kiểm tra tuyến tính, Đo điểm cuối Bichromaticcó hoặc không có hóa chất bichromatic, chỉnh sửa blank mẫu, Đo 2 điểm, Đồ thị của tất cả các điểm đo, Tự động chạy lại với lượng mẫu giảm, Đường chuẩn calibration phi tuyến tính</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-05 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-04-05
4473 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim 12 kênh | Kenz Cardico 1210 | Suzuken Company Limited | Nhật Bản | Suzuken Company Limited | Nhật Bản | ["2021"] | Công Ty TNHH Clover Cộng | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 120000000 | t | Bộ | true | 2021-06-21 | 2022-06-21 | <p>Kenz Cardico 1210 là hệ thống điện tâm đồ 12 cần kết hợp với phân tích và các tính năng đáp ứng mọi nhu cầu của điện tim. Là hệ thống tối ưu trong phân tích chứng rối loạn nhịp tim, với hơn 130 phương pháp chẩn đoán đáp ứng yêu cầu của bác sĩ. Cùng với máy in nhiệt với độ phân giải cao được tích hợp bên trong máy cho kết quả với độ chính xác cao nhất trong những chế độ in khác nhau. Hệ thống này cũng có thể in ra bằng giấy A4.</p><p>Bộ nhớ trong cho phép lưu trữ và quản lý dữ liệu của 100 ECG</p> | <p>Trở kháng đầu vào: Trên 50MΩ</p><p>Điện cực: 12 điện cực chuẩn và điện cực Cabrera</p><p>Loại bỏ tín hiệu cùng pha: trên 100 dB</p><p>Độ nhạy tần số: 0.05-150Hz giữa (-3dB và +0.5dB)</p><p>Hằng số thời gian: trên 3.2 giây</p><p>Dòng điện rò rỉ bệnh nhân: Nhỏ hơn 10μA</p><p>An toàn: Lớp I loại CF</p> |  | <p>Trở kháng đầu vào: Trên 50MΩ</p><p>Điện cực: 12 điện cực chuẩn và điện cực Cabrera</p><p>Loại bỏ tín hiệu cùng pha: trên 100 dB</p><p>Độ nhạy tần số: 0.05-150Hz giữa (-3dB và +0.5dB)</p><p>Hằng số thời gian: trên 3.2 giây</p><p>Dòng điện rò rỉ bệnh nhân: Nhỏ hơn 10μA</p><p>An toàn: Lớp I loại CF</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Clover Cộng | 2021-06-21 | Công Ty TNHH Clover Cộng | 2021-06-21
4474 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Bàn khám tai mũi họng | VNU-1000 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM |  | Nhóm 5 |  |  | 120000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>Bàn khám được thiết kế ngăn nắp, khoa học thuận tiện sử dụng và dễ dàng tháo lắp để làm sạch</p> | <p>Nguồn điện: 220V/50Hz.<br /> Motor nén khí: 1.8-0.3Kg loại không dầu.<br /> Motor hút: Min 650mmHg/ Max 680mmHg.<br /> Bình chứa dịc chính: 2500cc.<br /> Bình chống tràn: 800cc.<br /> Bộ bộ lọc khí tiêu chuẩn: 250ml<br /> - Bàn khám chính: 01 chiếc<br /> - Máy nén khí: 01 chiếc<br /> - Đèn khám có cọc gắn: 01 chiếc<br /> - Đầu phun thuốc: 01 chiếc<br /> - Khay để dụng cụ đi kèm với bàn: 02chiếc<br /> - Khay đựng khăn giấy: 01 chiếc<br /> - Xô đựng rác thải có nắp: 01 chiếc<br /> - Đầu hút dịch: 01 chiếc<br /> - Lọ đựng thuốc: 08 lọ<br /> - Bình chứa dịch: 1000 ml<br /> - Ca chứa bông gòn: 90 mm: 03 chiếc<br /> - Ca inox đựng dung dịch: 03 chiếc<br /> - Cốc thủy tinh ngâm optic 500ml: 03 chiếc<br /> - Ống dụng cụ inox 50mm: 01 chiếc</p> |  | <p>Nguồn điện: 220V/50Hz.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2021-03-01
4475 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn/ Ghế khám phụ khoa | Graciella | BORCAD Medical a.s. | Séc | BORCAD Medical a.s. | Séc |  | Công ty TNHH một thành viên khoa học công nghệ tích hợp Vạn Nam | Séc | Nhóm 3 |  |  | 320000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2021-04-02 | <p>Bàn/ Ghế khám phụ khoa Graciella dùng trong sản phụ khoa với các thiết kế tối ưu (trong đó có thiết kế dạng cột độc đáo) giúp tăng sự thoải mái và an toàn cho bệnh nhân.</p> <p>Thiết bị được sử dụng để khám phụ khoa và siêu âm. Chức năng chính của thiết bị là để hỗ trợ bệnh nhân nằm và ngồi và hỗ trợ bệnh nhân.</p> <ul> <li>Màu sắc tùy chọn: Xanh da trời, xanh lá cây, vàng, tím, hồng, cam, trắng và các màu sắc khác theo yêu cầu.</li> </ul> <p>Tính năng &amp; Ưu điểm của sản phẩm:</p> <ul> <li>Điều khiển cầm tay có thể xoay để thao tác được từ nhiều hướng.</li> <li>Siêu âm trực tiếp trên ghế mà không cần di chuyển qua giường khám.</li> <li>&nbsp;Điều khiển bằng chân để điều chỉnh ghế nhanh chóng trong quá trình thăm khám.</li> <li>Thay đổi vị trí tựa chân với thiết kế và hình dáng thuận tiện kết hợp với nệm mềm (có gối đầu) duy trì sự thoải mái cho người bệnh.</li> <li>Bệnh nhân có thể lên ghế an toàn nhờ vào bậc thang và chiều cao thay đổi, có thể xoay ngang không ảnh hưởng đến quá trình thăm khám.</li> <li>Cột đứng kiểu lồng nhau cho phép dễ dàng thay đổi chiều cao, vệ sinh và khử khuẩn.</li> </ul> <p>Lớp nệm kháng khuẩn (không mối nối), dễ vệ sinh, tránh lây nhiễm chéo.</p> <gdiv></gdiv> | <ul> <li>Bảng điều khiển cầm tay</li> <li>Bảng điều khiển bằng chân</li> <li>Khay chứa chất bẩn bằng nhựa hoặc bằng thép không gỉ</li> <li>Gối đầu</li> <li>Dây nguồn</li> <li>Ghế bác sỹ</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng thiết bị.</li> </ul> <gdiv></gdiv> | <ul> <li>Đèn khám (LED)</li> <li>Giá đỡ chân loại Geopel</li> <li>Cây truyền dịch</li> <li>Giá giữ cuộn giấy</li> <li>Bậc lên ghế</li> <li>Giá giữ kính soi cổ tử cung</li> <li>Giá giữ thiết bị</li> </ul> <gdiv></gdiv> | [6 empty] | Công ty TNHH một thành viên khoa học công nghệ tích hợp Vạn Nam | 2020-11-12 | Công ty TNHH một thành viên khoa học công nghệ tích hợp Vạn Nam | 2020-11-12
4476 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | M400 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 225600000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</strong>&nbsp;</p> <ul> <li>Tay cầm khử trùng: 02 Cái</li> <li>Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 01 cái</li> <li>Trục xoay trung tâm: 01 Cái</li> <li>Cánh tay chịu lực: 01 cái</li> <li>Bộ nguồn SMPS: 01 bộ</li> <li>Chóa đèn: 01 Cái</li> <li>Cảm biến vật cản: 04 cái</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp; 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4477 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm nhổ răng | DG352R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2543100 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kìm nhổ răng hàm trên Anatomica</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4478 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang răng toàn cảnh | Máy chụp X-Quang Planmeca Promax 2D S3 | Planmeca ProMax | Planmeca Oy | Phần Lan | Planmeca Oy | Phần Lan | ["2018","2019","2020","2021"] | Công Ty Cổ Phần Seadent | Phần Lan | Nhóm 1 |  |  | 1824900000 | t | Cái | true | 2021-02-26 | 2022-12-31 | <p>Planmeca Promax X-ray cung cấp hàng loạt các phương thức chụp ảnh nha khoa:</p><p>• Ảnh panoramic cho nha khoa</p><p>• Ảnh xoang hàm trên</p><p>• Ảnh khớp thái dương hàm</p><p>• Ảnh cepha</p><p>Tính năng</p><p>Vị trí thuận tiện và dễ sử dụng</p><p>• Góc nhìn bệnh nhân tự do từ mọi hướng</p><p>• Ba chùm tia laser định vị</p><p>• Dễ dàng chụp cho bệnh nhân ngồi xe lăn</p><p>• Dụng cụ định vị và hỗ trợ bệnh nhân lúc</p><p>chụp</p><p>• Kiểm soát phơi nhiễm động (DEC) điều</p><p>chỉnh toàn bộ chuỗi hình ảnh riêng cho</p><p>từng đặc điểm giải phẫu sinh lý của từng</p><p>bệnh nhân để tạo ra độ tương phản và mật</p><p>độ tối ưu. Cả nguồn tia X và hình ảnh đều</p><p>được điều chỉnh tự động để tạo ra chất</p><p>lượng hình ảnh tối ưu.</p><p>• Hình ảnh tương tác, thông tin và trực quan</p><p>với màn hình 10”cho người dùng (GUI). Hướng dẫn minh họa rõ ràng cho người dùng.</p><p>Tối ưu hóa hình ảnh và độ phóng đại ảnh</p><p>• Tối ưu hóa hình ảnh và độ phóng đại ảnh</p><p>• Điều chỉnh hình dạng và kích thước của tiêu điểm</p><p>• Tự động bù trừ sáng tối đốt sống cổ</p><p>Điều khiển hoàn toàn bằng kỹ thuật số</p><p>• Lập trình Flash EPROM</p><p>• Hệ thống kiểm soát tự chẩn đoán được điều khiển bằng vi xử lý với hướng dẫn rõ ràng để sửa</p><p>lỗi sử dụng và thông báo lỗi thông báo các sự cố phần cứng hoặc phần mềm</p><p>Hoạt động vững vàng, bộ vi xử lý điều khiển chế độ cộng hưởng</p><p>• Tần suất hoạt động cao ở tần số 80-150 kHz</p><p>• Ripple tối da 670 Vpp (0.4%, 84kV)</p><p>• Thời gian chụp ngắn &lt;3ms</p><p>• Phạm vi thông số chụp rộng, 1-16mA/60-84kV</p><p>• Liều phát tia thấp</p><p>• Nguồn đầu vào bao gồm Bộ chỉnh sửa hệ số công suất, dao động điện áp, nguồn bù tự động</p><p>Cấu trúc cơ khí đáng tin cậy</p><p>• Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ, tổng trọng lượn 113kg (249lbs)</p><p>• Công nghệ SCARA 2 khớp duy nhất (Cánh tay có khớp nối chọn lọc) cho phép chuyển động</p><p>và cho hình ảnh toàn cảnh cơ bản, chạy nhẹ nhàng và động cơ êm ái.</p><p>• Thân máy không đối trọng. Điều chỉnh chiều cao tối đa.</p><p>• Bộ phát tia tự động</p><p>• Có thể treo tường hoặc đứng tự do</p> | [8 empty] | Công Ty Cổ Phần Seadent | 2021-02-26 | Công Ty Cổ Phần Seadent | 2021-02-26
4479 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang | Hệ thống X-quang kỹ thuật số | CXDI-701C | Canon Inc. | Nhật Bản | Canon Inc. | Nhật Bản | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 1 | f | Chiếc | true | 2021-01-07 | 2022-01-07 | <p><em>Tấm nhận ảnh CXDI 710C mang đến một cách vận hành trực quan, dộ nhạy cao, chất lượng hình ảnh tuyệt vời, khối lượng nhẹ và được bao phủ bởi lớp vỏ kháng nước. </em>Được cấu tạo từ hợp chất các bon siêu nhẹ nên cân nặng của tấm nhận ảnh CXDI chỉ đạt mức 2.3kg (bao gồm cả pin)</p><p><em>Tấm nhận ảnh Canon CXDI- là người bạn tuyệt vời cho việc thăm khám trong lâm sàng.</em></p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-01-12 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA | 2021-01-12
4480 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm nhổ răng | DG704R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 3158400 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kìm nhổ răng hàm dưới Anatomica, số 74</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4481 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | BỒN THỦY TRỊ LIỆU TỨ CHI KẾT HỢP ĐIỆN XUNG | ELECTRA | Chirana Progress, S.r.o | Slovakia | Chirana Progress, S.r.o | Slovakia |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 870000000 | t | Bộ | true | 2021-06-01 | 2022-06-01 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485và ISO 9001</p> | <p>Máy chính kèm phụ kiện: 01 bộ bao gồm</p><p>- Đai cao su có nút: 01 cái</p><p>- Điện cực cao su ( ngoài ) có đệm điện cực: 01 cái</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dung: 01 bộ</p> | <p>Ghế ngồi cho bệnh nhân.</p> | <p><strong>IV. Đặc tính</strong></p><p>-Chức năng điều khiển điện tử với màn mình cảm ứng 7” đa màu sắc</p><p>- Các quy trình hoàn toàn tự động</p><p>- Tạo tới 30 chương trình mới</p><p>- Hàng loạt chương trình lên tới 5 phương thức</p><p>-Trang bị 9 điện cực: 8 điện cực trong&nbsp;buồng và 1 điện cực khô</p><p>-Hệ thống thoát nước hoàn chỉnh</p><p>-Chân bồn điều chỉnh điều cao</p><p><strong>V. Thông số kỹ thuật</strong></p><p>Dung tích bồn tắm chi trên: 2 x 13 l</p><p>Dung tích bồn tắm chi dưới: 2 x 24,5 l</p><p>Đường nước vào ấm và lạnh: 2 x 3/4”</p><p>Nguồn điện sử dụng: 230 V / 50 Hz</p><p>Công suất đầu vào : 50 VA</p><p>Trọng lượng : 56 kg</p><p>Kích thước (dài x rộng x cao): 1280 x 950 x 950 mm</p><p>Độ chính xác thời gian đo: +/-5 sec / giờ</p><p>Điều chỉnh dòng điện đi qua cơ thể: Tối đa 0.2 mA</p><p>Thay đổi tốc độ mức dòng điện đi qua: tối đa. 4 mA/s</p><p>Điều chỉnh mức dòng điện trong bồn: 2 mA/s mỗi bước</p><p>Dải dòng điện trong 1 bồn: 25 - 500 mA</p><p>Dải dòng điện đi qua cơ thể: 0 - 30 mA</p><p>Số điện cực: 9</p><p>Lựa chọn phân cực nguồn tín hiệu: &nbsp;Từng điện cực</p><p>Điện áp đầu ra cực đại: 24 V</p><p>Vỏ bảo vệ điện: II 44</p><p>An toàn về điện: Class I</p><p>Loại dòng điện: Galvanic, Sin, Diadynamic, Faraday, tam giác, răng cưa</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-06-01 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-06-01
4482 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim 12 kênh | Kenz Cardico 1215 | Suzuken Co., Ltd. | Nhật Bản | Suzuken Co., Ltd. | Nhật Bản | ["2021"] | Công Ty TNHH Clover Cộng | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 140000000 | t | Bộ | true | 2021-06-21 | 2022-06-21 | <p> Cardico 1215 là thiết bị điện tâm đồ 12 cần cao cấp với đầy đủ đáp ứng các yêu cầu của các chuyên gia trong bệnh viện và phòng khám.</p><p>Đặc biệt máy có thiết kế báo động bằng âm thanh khi phát hiện sự bất thường khi đo ECG như nhồi máu cơ tim và block thất trái,...</p><p>Màn hình cảm ứng màu 8.5inch cho hình ảnh rõ ràng sắc nét.</p><p>Kích thước gọn nhẹ dễ dàng di chuyển</p><p>Có các chế độ chạy tự động, bằng tay và thời gian dài</p><p>Phân tích điện tâm đồ 2, 4, 6, 12 chuyển đạo</p><p>Sử dụng giấy dạng xếp gấp hoặc giấy cuộn bằng kích thước A4 hoặc kích thước chuẩn của A4.</p><p>Bàn phím dễ vệ sinh và bảo trì</p><p>Bộ nhớ trong 1000 ECG và có thẻ nhớ USB ngoài</p><p>Chuyển đổi dữ liệu qua LAN đến phần mềm quan sát dữ liệu ECG CVS-03 (tùy chọn).</p><p>Có chức năng sử dụng thẻ từ</p><p>Có chế độ tự động kiểm tra hệ thống thần kinh trong chế độ thời gian dài.</p><p> </p> | <p> <strong>Hệ thống bao gồm:</strong></p><p>1/ Thiết bị chính</p><p>2 Cáp bệnh nhân</p><p>3/ Kẹp điện cực</p><p>4/ Điện cực ngực</p><p>5/ Kem ECG (70g)</p><p>6/ Cáp nguồn AC</p><p>7/ Ống giấy</p><p>8/ Giấy in (dạng xấp P210 x 20Z)</p><p>9/ Hướng dẫn vận hành</p><p> </p><p>10/ Tiêu chí hướng dẫn bác sĩ</p> |  | <p> <strong>Thông số kỹ thuật&nbsp;:</strong></p><p><strong>Đầu vào:</strong></p><p>Trở kháng đầu vào: 10 MΩ hoặc hơn</p><p>Điện cực:12 điện cực chuẩn và điện cực Cabrera</p><p>Đầu vào bệnh nhân: Một bệnh nhân</p><p>Lọai bỏ tín hiệu cùng pha: 100dB hoăc hơn</p><p>Điện thế phân cực: ±500mV hoặc hơn</p><p>Độ nhạy tầng số&nbsp;: 0.05-150Hz giữa -3dB đến 0.5dB</p><p>Hằng số thời gian&nbsp;: 3.2giây hoặc hơn</p><p>Bộ lọc: Bộ lọc số HUM . Drift – dòng trôi (yếu/thường) . Muscle - cơ (35/25Hz)</p><p>Chuyển đổi A/D: 13 bit (2.44µV/số)</p><p>Tỉ lệ lấy mẫu: 1000 mẫu/giây</p><p>10000 mẫu/giây đối với phát hiện trợ tim</p><p> </p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Clover Cộng | 2021-06-21 | Công Ty TNHH Clover Cộng | 2021-06-21
4483 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ bẩy chân răng | DL027R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 1556100 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ bẩy chân răng Hylin, cong sang phải</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4484 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Máy xét nghiệm khí máu | i-SmartCare 10 | i-SENS, Inc. | Hàn Quốc | i-SENS, Inc. | Hàn Quốc |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN |  | Nhóm 6 |  |  | 620000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-01 | 2021-09-30 | <p>1.Không mất phí bảo trì</p><p> Cartridge đa năng tất cả trong một, bao gồm cả hóa chất và vật tư tiêu hao</p><p> Kim hút tự làm sạch giúp duy trì tính toàn vẹn của mẫu</p><p>2. Trả kết quả nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy</p><p> Chip EEPROM cho phép cartridge tự động tải thông tin</p><p> Trả kết quả xét nghiệm nhanh: 50 giây</p><p> Hiệu chuẩn và giám sát hiệu suất hệ thống tự động hoàn toàn</p><p>3. Dễ dàng sử dụng và thao tác đơn giản</p><p> Phân tích mẫu từ xy-lanh và ống mao dẫn mà không cần adapter</p><p> Máy quét mã vạch và máy in tích hợp</p><p> Pin bên trong đầy có thể hoạt động tối đa 2 giờ mà không cần nguồn AC</p><p> Thiết kế một chạm</p><p>4. Quản lý kết nối</p><p> Giám sát phân tích bao gồm tình trạng QC</p><p> Truyền dữ liệu thời gian thực tới HIS/LIS</p><p> Middleware giữ kiểm soát chất lượng, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu nghiêm ngặt</p> | <p>Máy chính: 01 chiếc<br /> Hướng dẫn sử dụng tiếng&nbsp;Việt-Anh: 01 bộ</p> |  | <p>Các thông số vận hành:<br />  Dải đo các thông số:<br /> - pH: 6.500~7.800</p> <p>- pCO2: 5.0~150.0 mmHg<br /> - pO2: 10~680 mmHg<br /> - Na+: 80~200 mmol/L<br /> - K+: 0.1~20.0 mmol/L<br /> - Ca2+: 0.25~5.00 mmol/L<br /> - Cl-: 50~150 mmol/L<br /> - Glu: 5~500 mg/dL<br /> - Lac: 0.2~15.0 mmol/L<br /> - Hct: 10~70%<br />  Các thông số tính toán: pH(T), pCO2(T), pO2(T), tCO2, HCO3-, HCO3-(std),BE(ecf), BE(B), Anion gap(K), tHb, sO2, Ca2+(7.4), pO2(A-a)<br />  Loại mẫu: máu toàn phần trong ống Heparin<br />  Thể tích mẫu: 100 µL<br />  Thời gian phân tích mẫu: 50 giây</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-23 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-06-01
4485 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động | L400 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 235200000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</strong>&nbsp;</p> <ul> <li>Tay cầm khử trùng: 02 Cái</li> <li>Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 01 cái</li> <li>Trục xoay trung tâm: 01 Cái</li> <li>Cánh tay chịu lực: 01 cái</li> <li>Bộ nguồn SMPS: 01 bộ</li> <li>Chóa đèn: 01 Cái</li> <li>Cảm biến vật cản&nbsp;: 04 cái</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp; 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4486 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | Máy Truyền Dịch | IP200 | Meditec International England Limited | Anh | Meditec International England Limited | Anh |  | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | Anh | Nhóm 3 |  |  | 39000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-01 | 2021-03-31 | <p><strong><span class="ql-cursor">﻿</span>MÁY TRUYỀN DỊCH TỰ ĐỘNG</strong></p><p>Model: IP200</p><p>Hãng sản xuất: MEDITEC ENGLAND</p><p>Nước sản xuất: Anh</p> | <p><strong>Cấu hình cung cấp:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 1 cái</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây nguồn: 1 sợi</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng: 1 quyển</p> | [7 empty] | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-01 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên | 2020-12-01
4487 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ bẩy chân răng | DL028R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 1556100 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ bẩy chân răng Hylin, cong sang trái</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4488 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy tách chiết ADN/ARN | Máy tách DNA/RNA (Hệ thống tinh sạch acid nucleic) | NPA-96 | Hangzhou Bioer Technology Co. Ltd | Trung Quốc | Hangzhou Bioer Technology Co. Ltd | Trung Quốc |  | Công ty Cổ phần Công nghệ TBR |  | Nhóm 6 |  |  | 1320000000 | t | Bộ | true | 2021-05-10 | 2021-10-10 | <p class="ql-align-justify">GenePure Pro 96 can achieve the automatic nucleic acid purification of samples, including the whole blood, cells, tissue ect, which greatly save user’s time and strength the efficiency.</p><p class="ql-align-justify">It has characteristics of small dimension, light weight and low noise, which can realize full-closed working. The embedded operation system can do real-time controlling with large crystal screen panel, it really realize the easy operation function. With the transparent working cavity, users can easily see the working condition of experiment, which ensure the safety and stability of the experiment. The equipment is also equipped with perfect protection functions, such as the door-opening protection, super limit position protection and alarm, all of these supplies the experience of safety and stability.</p><p>Features:</p><p><strong>HD Transparent Protective Door</strong></p><p>Device running state can be observed in real-time</p><p><strong>UV Sterilization Lamp</strong></p><p>Manually open or set automatic opening time</p><p><strong>Zero Aerosol Pollution</strong></p><p>Heating technology with high shaking rate, efficiently avoids aerosol pollution</p><p><strong>Automatic Locking Protective Door</strong></p><p>Door-opening protective function, avoid pollution and keep safety.</p><p><strong>Easy to maintain</strong></p><p>Replace magnetic rod by professional engineer or by users</p> | <p class="ql-align-justify">-GenePure Pro 96 có khả năng tách chiết tự động&nbsp;mẫu máu toàn phần, tế bào, mô với công suất cao, lên đến 96 mẫu trong mỗi quá trình tách chiết. Chất lượng sản phẩm đảm bảo độ tinh sạch, hiệu suất thu hồi (&gt;98%) và độ đồng nhất cao nhờ sử dụng công nghệ từ tính tương thích với hạt từ kích thước nano.</p><p class="ql-align-justify">-Chế độ cài đặt chương trình thông minh, dễ sử dụng, thiết bị vận hành tự động đồng nhất giúp tiết kiệm tổng thời gian xét nghiệm đáng kể cho người sử dụng.</p><p class="ql-align-justify">-Màn Hình cảm ứng cho phép thao tác và cài đặt chương trình chạy trực tiếp trên máy không cần thông qua máy tính, giúp việc vận hành nhanh chóng và hiệu quả.&nbsp;Ngoài ra thiết bị kết nối với máy tính qua cổng USB cho phép điều khiển và lưu trữ các Chương trình chạy dễ dàng.</p><p class="ql-align-justify">-Màn hình điều khiển lớn, dễ dàng cài đặt và chỉnh sửa chương trình tách chiết. Đặc biệt màn hình có hiển thị hình ảnh mô phỏng quá trình vận hành của máy giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi và kiểm tra trong từng giai đoạn tách chiết (Realtime). Ngoài ra, cửa bảo vệ HD trong suốt giúp tăng khả năng theo dõi từng giai đoạn trong quá trình tách chiết, từ đó đảm bảo an toàn và ổn định của thử nghiệm.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-Thiết bị cũng được trang bị các chức năng bảo vệ hoàn hảo như bảo vệ cửa mở, âm thanh báo động tạo ra trải nghiệm về sự an toàn và ổn định cho người sử dụng. Ngoài ra, trong quá trình chuyển đổi vị trí tách chiết của khối block từ, thiết bị sử dụng thanh chắn bên dưới nhằm loại bỏ khả năng dung dịch rơi vào trong đĩa - có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm thu hồi. </p><p class="ql-align-justify">-Thiết bị có trang bị đèn tiệt trùng UV giúp loại bỏ tác nhân gây nhiễm sau mỗi quá trình tách chiết tự động, nhờ đó giúp hạn chế gây nhiễm chéo.</p><p class="ql-align-justify">-Khối block được cải tiến với chức năng trộn mẫu thay vì chỉ bao gồm hoạt động lên xuống của thanh từ giúp giảm sự bay hơi, nhiễm mẫu và ổn định nhiệt độ.</p><p class="ql-align-justify">-Cải tiến khả năng thay thế từng thanh từ trong điều kiện bảo trì giúp giảm thiếu chi phí đáng kể cho người sử dụng thay vì thay nguyên khối block từ.</p><p> </p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>*Thông số kỹ thuật</strong></p><p class="ql-align-justify">-Công suất: 1-96 mẫu / lần chạy</p><p class="ql-align-justify">-Thể tích nạp mẫu: 20 – 1000 ul</p><p class="ql-align-justify">-Hiệu suất thu hồi: ≥ 98%</p><p class="ql-align-justify">-Thông lượng từ trường: 4500GS</p><p class="ql-align-justify">-Phạm vi nhiệt độ điều khiển: 10 – 120<sup>o</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-Thời gian gia nhiệt: ≤1 phút 30 giây (nhiệt độ mô-đun tăng từ 25<sup>o</sup>C đến 80<sup>o</sup>C)</p><p class="ql-align-justify">-Thời gian làm lạnh: ≤3 phút (nhiệt độ mô-đun giảm từ 80<sup>o</sup>C đến 25<sup>o</sup>C)</p><p class="ql-align-justify">-Có chức năng lắc mẫu</p><p class="ql-align-justify">-Chế độ lắc mẫu: lên xuống + ngang (tốc độ tối đa 2000 vòng / phút)</p><p class="ql-align-justify">-Số module: 6</p><p class="ql-align-justify">-Độ chính xác nhiệt độ: ≤±0.5℃ (module)</p><p class="ql-align-justify">-Chế độ gia nhiệt: gia nhiệt film và TE</p><p class="ql-align-justify">-Độ chia nhiệt độ hiển thị: 0.1℃</p><p class="ql-align-justify">-Module gia nhiệt: bước ly giải và rửa giải, R.T. + 4 ℃ ~ + 120 ℃</p><p class="ql-align-justify">-Module làm lạnh: bước rửa giải, lưu trữ thấp đến 10<sup>o</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-Chức năng chống nhiễm: đèn UV</p><p class="ql-align-justify">-Điều khiển thiết bị thông qua cảm ứng màn hình đèn LED, windows 10</p><p class="ql-align-justify">-Bộ nhớ: 1000 chương trình, không giới hạn với ổ USB</p><p class="ql-align-justify">-Cổng kết nối: USB</p><p class="ql-align-justify">-Nguồn điện: AC100-240V, 50/60Hz, 600W</p><p class="ql-align-justify">-Khối lượng: 80 kg</p><p class="ql-align-justify">-Kích thước: 910(L) x 472(W) x 568(H)</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Công nghệ TBR | 2021-05-10 | Công ty Cổ phần Công nghệ TBR | 2021-06-01
4489 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | M/M200 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 290400000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</strong>&nbsp;</p> <ul> <li>Tay cầm khử trùng: 02 Cái/ 1 đầu đèn</li> <li>Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 02 cái</li> <li>Trục xoay trung tâm: 01 Cái</li> <li>Cánh tay chịu lực: 02 cái</li> <li>Vỏ treo trần: 01 Cái</li> <li>Bộ nguồn SMPS: 02 bộ</li> <li>Chóa đèn: 02 Cái</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp; 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4490 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ bẩy chân răng | DL047R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 1491000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ bẩy chân răng Coupland, số 2, gập góc</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4491 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ bẩy chân răng | DL048R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 1491000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ bẩy chân răng Coupland, số 3, gập góc</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4492 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy tập thụ động khớp khuỷu tay | ARTUS-501E | CST Co., Ltd | Hàn Quốc | CST Co., Ltd | Hàn Quốc |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 450000000 | t | Cái | true | 2021-02-19 | 2023-12-30 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2019 trở về sau</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 14001</p> | <p>- Máy chính: 01 chiếc</p><p>- Phụ kiện kèm theo máy chính: 01 bộ</p> |  | <p><strong><em>Đặc tính</em></strong></p><p>- Chế độ lũy tiến: Giảm đau bằng cách điều chỉnh dần dần đến góc chuyển động phục hồi.</p><p> - Chế độ dao động: Tối đa hóa hiệu quả liệu pháp vận động bằng cách lặp lại bài tập ở mỗi góc cuối.</p><p> <strong><em>-</em></strong> Bổ sung chế độ xoay cổ tay</p><p>- Cho phép chọn chế độ : Chế độ đều đặn/ chế độ nhanh (Uniform / Accelerated) </p><p>- Dễ dàng vận hành với bảng điều khiển TFT LCD ( tùy chọn) hoặc LCD</p><p><strong><em>Thông số kỹ thuật</em></strong></p><p>Nguồn điện cung cấp: 110Vac ~ 240Vac, 50/60 Hz</p><p>Tốc độ: 1~5 mức</p><p>Thời gian: 1~99 phút</p><p>Bộ đếm: 1~99</p><p>Thời gian dừng gập/duỗi: 0~9 giây</p><p>Gập/Duỗi: 0˚~ 135˚</p><p>Góc quay trong/ngoài: -90˚~ 50˚</p><p>Quay/giạng tay đồng bộ: </p><p>+ Khớp khuỷu: 0˚~ 135˚</p><p>+ Quay cổ tay: -90˚~ 40˚</p><p>Tốc độ ( khuỷu tay): 60˚/ phút ~ 200 ˚/phút</p><p>Tốc độ ( quay cổ tay): 75˚/ phút ~ 200 ˚/phút</p><p>Trọng lượng: 33 kg</p><p>Kích thước (rộng x dài x cao): 706 x 647x 835 (mm)</p> | <p>- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.</p><p>- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.</p><p>- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.</p><p>- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Việt)</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-02-19 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-02-19
4493 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ | Tủ khử trùng và bảo quản ống soi TMH | ESS 100 | Chammed Co. Ltd. | Hàn Quốc | Chammed Co. Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH Trivina | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 55000000 | t | Cái | false | 2021-06-28 | 2022-12-31 | <p>Là thiết bị khử trùng , bảo quản ống soi TMH</p><p>Khử trùng bằng nhiệt độ và tia UVc</p><p>Nhiệt độ sấy có thể cài đặt</p><p>Có quạt đối lưu</p><p>Khử trùng bằng tia UVc tại bước sóng 253.7 nm</p><p>Có thể đặt trên bàn, gắn tường hoặc gắn vào cọc bàn với tay đỡ (lựa chọn)</p> | <p>Máy chính: 01 chiếc</p><p>Ống chứa ống soi cứng: 04c</p><p>HDSD: 01 bộ</p> |  | <p>Công suất tiêu thụ: 100W</p><p>Nhiệt độ cài đặt: 1-50 độ C</p><p>Đèn UV: 253.7nm</p><p>Kích thước: 385x190x327mm</p><p>Trọng lượng: 5kg</p><p><br></p> | <p>Bảo hành: 12 tháng</p><p><br></p><p><br></p><p>Thông tin chi tiết liên hệ:</p><p>Công ty TNHH Trivina</p><p>www.trivina.vn</p><p><br></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Trivina | 2021-06-28 | Công ty TNHH Trivina | 2021-06-28
4494 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh âm sâu ≤ - 20 độ C | Tủ lạnh bản quản âm sâu -10°C/ -25°C | LFE 1400 | Arctiko A/S | Ba Lan | Arctiko A/S | Ba Lan | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 310000000 | t | Cái | true | 2021-06-09 | 2021-12-31 | <p>Tủ lạnh âm sâu -25<sup>0</sup><span style="color: rgb(34, 34, 34);">C bảo quản mẫu</span></p> | <p>+ Tủ chính chính: 01 chiếc</p><p>+ Máy nén khí: 01 cái</p><p>+ Khay chứa: 06 cái</p><p>+ Giá đỡ tủ có bánh xe: 01 bộ</p> |  | <p><strong>+ </strong>Tủ sử dụng làm lạnh dùng cho bảo quản mẫu.</p><p>+ Dải nhiệt độ: trong khoảng từ&nbsp;-10<sup>0</sup>C đến - 25<sup>0</sup>C.</p><p>+ Dung tích: 1345<span style="color: rgb(51, 51, 51);"> lít.</span></p><p>+ Tủ được làm lạnh nhờ chất dung môi R290</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">+ </span>Công suất tiêu thụ (KWH/24H): khoảng 7.0.</p><p>+ Có tường bảo vệ cách điện dầy khoảng 85mm</p><p>+ Tường bảo vệ cách nhiệt làm bằng chất liệu Polyurethane </p><p>+ Chế độ cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-06-09 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-06-09
4495 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ bẩy chân răng | DL046R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 1491000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ bẩy chân răng Coupland, số 1, gập góc</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4496 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy tập thụ động chủ động chi trên chi dưới | THERA-Trainer tigo | Medica Medizintechnik GmbH | Đức | Medica Medizintechnik GmbH | Đức | ["2021"] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Phymed | Đức | Nhóm 3 |  |  | 580000000 | t | Bộ | true | 2021-06-21 | 2021-12-30 | <p class="ql-align-justify"> Đạt tiêu chuẩn chất lượng:&nbsp;ISO 13485, CE</p> | <p>Máy chính&nbsp;kèm phụ kiện chuẩn của nhà sản xuất.</p> |  | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Màn hình điều khiển cảm ứng màu </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Người sử dụng có thể tự thiết lập chương trình luyện tập riêng. </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Điều khiển tốc độ luyện tập 2 chiều ngược/xuôi .</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Chức năng phản hồi sinh học.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Khả năng kiểm soát chống co thắt cơ khi điều trị.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Tính năng tự động dừng khẩn cấp bằng giọng nói. </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Motor tập công suất tới 240W cho chi dưới &amp; 100W cho chi trên.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Điều chỉnh vòng quay luyện tập từ 0-60 vòng/phút.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Điều chỉnh trở kháng luyện tập từ 0-15 mức</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Điều chỉnh thời gian luyện tập 1 -180 phút.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Cổng USB để nối và để cập nhật những phần mềm mới</span></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Phymed | 2021-06-21 | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Phymed | 2021-06-21
4497 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh phẫu thuật | DO010R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 2175600 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh má Minnesota (Modif.)</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-23
4498 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh âm sâu ≤ - 20 độ C | Tủ lạnh bản quản âm sâu -10°C/ -25°C | LFE 700 | Arctiko A/S | Ba Lan | Arctiko A/S | Ba Lan | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 240000000 | t | Cái | true | 2021-06-09 | 2021-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Tủ lạnh âm sâu -250</span><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(34, 34, 34);">C bảo quản mẫu</span></p> | <p>+ Tủ chính chính: 01 chiếc</p><p>+ Máy nén khí: 01 cái</p><p>+ Khay chứa: 03 cái</p><p>+ Giá đỡ tủ có bánh xe: 01 bộ</p> |  | <p><strong>+ </strong>Tủ sử dụng làm lạnh dùng cho bảo quản mẫu.</p><p>+ Dải nhiệt độ: trong khoảng từ&nbsp;-10<sup>0</sup>C đến - 25<sup>0</sup>C.</p><p>+ Dung tích: 519<span style="color: rgb(51, 51, 51);"> lít.</span></p><p>+ Tủ được làm lạnh nhờ chất dung môi R290</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">+ </span>Công suất tiêu thụ (KWH/24H): khoảng 3.8.</p><p>+ Có tường bảo vệ cách điện dầy khoảng 91mm</p><p>+ Tường bảo vệ cách nhiệt làm bằng chất liệu Polyurethane </p><p>+ Chế độ cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-06-09 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-06-09
4499 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | VÁY CHẮN TIA TIÊU CHUẨN | 1102FK LF | ProtecX Medical Limited | Anh | ProtecX Medical Limited | Anh | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC |  | Nhóm null |  |  | 15048000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2021-12-31 | <p><strong>VÁY CHẮN TIA TIÊU CHUẨN </strong><strong style="color: black;">- Chất liệu: </strong><strong>Hợp chất Antimon</strong></p><p><strong>Mã sản phẩm: 1102FK LF</strong></p><p><strong>Xuất xứ: ProtecX - Anh</strong></p><p><strong>Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO, CE, IEC</strong></p> | <p><strong>Mô tả chi tiết:</strong></p><p>- Thiết kế váy tiêu chuẩn chồng lên một phần phía trước và gắn chặt với khóa dán và khóa nhả bên hông. đây là một dạng váy sử dụng được cho nhiều người.</p><p>- Màu sắc: Royal Blue</p><p>- Độ dày chì: mặt trước 0.5 mmPb &amp; mặt sau 0.25mmPb</p><p>- Chất liệu: Hợp chất Antimon với chì siêu nhẹ</p> |  | <p><strong>Mô tả chi tiết:</strong></p><p>- Thiết kế váy tiêu chuẩn chồng lên một phần phía trước và gắn chặt với khóa dán và khóa nhả bên hông. đây là một dạng váy sử dụng được cho nhiều người.</p><p>- Màu sắc: Royal Blue</p><p>- Độ dày chì: mặt trước 0.5 mmPb &amp; mặt sau 0.25mmPb</p><p>- Chất liệu: Hợp chất Antimon với chì siêu nhẹ</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-30 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-30
4500 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi dạ dày video GIF-H190 | GIF-H190 | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An |  | Nhóm 3 |  |  | 1300000000 | t | Ống | true | 2021-04-09 | 2021-07-09 | <p>Ống nội soi dạ dày video kèm phụ kiện</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng do lỗi của nhà sản xuất</li><li>Lắp đặt, bảo trì, bàn giao và hướng dẫn sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-08 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-09
4501 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung siêu âm | Máy xông khí dung siêu âm | NE-U780 | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. | Nhật Bản | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 22000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-08 | 2021-12-08 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> | <p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện kèm theo tối thiểu bao gồm: </span></p><p> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Bình nước: 01 chiếc</span></p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Nắp cốc thuốc: 01 chiếc</span></p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Dây xông cỡ M: 01 chiếc</span></p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Miếng ngậm: 01 chiếc</span></p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Cốc thuốc: 02 chiếc</span></p><p class="ql-align-justify"> +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Dây nguồn: 01 chiếc</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></p><p> </p> |  | <p class="ql-align-justify"> <strong>1. Đặc tính chung</strong></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị LCD.</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị tối thiểu các thông tin thể tích khí lưu thông, thể tích xông, thời gian cài đặt, thời gian xông còn lại, lỗi bên trong.</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chức năng điều chỉnh tốc độ xông và thể tích dòng khí. Có thể điều chỉnh thời gian lên đến 30 phút, bước điều chỉnh là 1 phút.</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cảnh báo bằng âm thanh và đèn khi có lỗi, khi kết thúc thời gian xông.</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn LED sẽ nhấp nháy nhắc nhở kiểm tra phin lọc khí sau khi đã sử dụng 100 giờ.</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phụ kiện đi kèm</span> có thể tiệt trùng được.</p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình nước tháo rời được, có thể nhúng trong dung dịch khử khuẩn và làm vệ sinh.</span></p><p class="ql-align-justify"> <strong style="color: black;">2. Thông số kỹ thuật</strong></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số siêu âm: khoảng 1,63 MHz</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian xông tối đa cài đặt được: 30 phút, bước điều chỉnh 1 phút</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước hạt: 4,61 µm</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lượng nước làm mát: 450 ml</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ồn: &lt; 40dB</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung tích cốc thuốc: 150 ml (Tối thiểu 10ml)</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ phun khoảng 0,5 ~ 3 ml/ phút, có thể điều chỉnh được.</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích khí lưu thông tối đa/phút: 17 lít</span></p><p class="ql-align-justify"> <span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ: khoảng 85VA</span></p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-08 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-12-08
4502 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Hệ thống kéo gĩãn cột sống, cổ (cố định) | EUROTRAK TOUCH | Chinesport S.p.A. | Italy | Chinesport S.p.A. | Italy |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 450000000 | t | Bộ | true | 2020-11-28 | 2022-11-28 | <p><strong>Thông tin chung</strong></p><p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng:&nbsp;ISO 9001, ISO 13485, CE</p><p><br></p> | <p><strong>Bao g</strong>ồm:</p><p><strong>1. Máy chính kèm phụ kiện bao gồm&nbsp;:</strong></p><p>- Cáp nguồn&nbsp;: 01</p><p>- Nút dừng khẩn cấp&nbsp;: 01</p><p><strong>2. Giường kéo kèm phụ kiện</strong></p><p>- 01 dây đai cho cằm</p><p>- 01 dây đai ngực cỡ vừa</p><p>- 01 dây đai ngực cỡ lớn</p><p>- 01 dây đai vùng eo cỡ vừa</p><p>- 01 dây đai vùng eo cỡ lớn</p><p>- 01 đệm vùng chân, đầu gối</p><p>- 01 đệm gối đầu&nbsp;</p> |  | <p><strong>I.Đặc tính&nbsp;:</strong></p><p>Thiết bị được sử dụng để kéo giãn lưng, cổ</p><p>Một loạt các chương trình cài đặt trước với các bệnh lý cụ thể sẵn có, với tùy chọn lưu trữ tối đa 50 phương pháp điều trị cá nhân.</p><p>Màn hình hiển thị trực quan tất cả các thông số cài đặt tại một thời điểm nhất định và bất kỳ giá trị tham số có thể được sửa đổi cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng theo yêu cầu.</p><p>Màn hình màu 6 '' với giao diện đồ họa cho phép kiểm soát các giai đoạn khác nhau của phiên điều trị&nbsp;trong thời gian thực, cả trong các phiên kéo và các khoảng tạm dừng.</p><p>Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân có thể sử dụng nút dừng khẩn cấp để dừng lực kéo nếu muốn.</p><p>Ba chế độ hoạt động&nbsp;: Tĩnh, liên tục, ngắt quãng<span style="color: red;"> </span></p><p><span style="color: windowtext;">Ngôn ngữ : Có 08 ngôn ngữ chính, phần mềm ngôn ngữ tiếng việt</span><span style="color: red;"> </span></p><p><strong>II. Thông số kỹ thuật</strong></p><p><strong><em>Đầu kéo</em></strong></p><p>- Nguồn cung cấp&nbsp;100-240V, 50/60 Hz </p><p>- Công suất đầu vào : 80VA </p><p>- Lực kéo cổ tối đa 20 kg</p><p>- Lực kéo thắt lưng tối đa 90 kg</p><p>-Lực kéo cổ tối thiểu: 1 kg</p><p>- Lực kéo thắt lưng tối thiểu: 1 kg</p><p>-Delta quy định: </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.1 kg đối với kéo cổ</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,5 Kg đối với kéo lưng</p><p>-Độ dài dây kéo: 95 cm</p><p>- Màn hình LCD Cảm ứng 640 x 480 </p><p>-Độ bền dây kéo Ít nhất 1000 giờ</p><p>- Lớp bảo vệ: IBF</p><p>- Kích thước 18 x 41 x 44&nbsp;cm</p><p>- Trọng lượng 15 kg</p><p><strong><em>Giường kéo</em></strong></p><p>- Phần đầu và thân&nbsp;Trượt trên đường ray</p><p>- Phần đâu: Nghiêng 10<sup>o</sup></p><p>- Hỗ trợ đầu kéo Điều chỉnh chiều cao</p><p>- Tải trọng an toàn 135 Kg</p><p>- Kích thước (cm):190 x 70 x 64 h cm </p><p>- Phân loại theo 93/42/EEC: I</p><p>&nbsp;</p> | <p>-Bảo hành thiết bị: 18 tháng </p><p>- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.</p><p>- Đào tạo, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.</p><p>- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-28 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-03-26
4503 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ | Tủ khử trùng và bảo quản ống soi TMH | ESS 200 | Chammed Co. Ltd. | Hàn Quốc | Chammed Co. Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH Trivina | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 65000000 | t | Cái | false | 2021-06-28 | 2022-12-31 | <p>Là thiết bị khử trùng , bảo quản ống soi TMH</p><p>Khử trùng bằng nhiệt độ và tia UVc</p><p>Nhiệt độ sấy có thể cài đặt</p><p>Có quạt đối lưu</p><p>Có ống bảo quản cho dây nội soi mềm</p><p>Khử trùng bằng tia UVc tại bước sóng 253.7 nm</p><p>Có thể đặt trên bàn, gắn tường hoặc gắn vào cọc bàn với tay đỡ (lựa chọn)</p> | <p>Máy chính: 01 chiếc</p><p>Ống chứa ống soi cứng: 04c</p><p>Ống chứa ống nội soi mềm: 01 c</p><p>HDSD: 01 bộ</p> |  | <p>Công suất tiêu thụ: 100W</p><p>Nhiệt độ cài đặt: 1-50 độ C</p><p>Đèn UV: 253.7nm</p><p>Kích thước: 385x190x327mm</p><p>Trọng lượng: 5kg</p><p><br></p> | <p>Bảo hành: 12 tháng</p><p><br></p><p><br></p><p>Thông tin chi tiết liên hệ:</p><p>Công ty TNHH Trivina</p><p>www.trivina.vn</p><p><br></p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Trivina | 2021-06-28 | Công ty TNHH Trivina | 2021-06-28
4504 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh vết thương | OA332R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 1946700 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh vết thương Graefe, loại rất mảnh, 1 móc, nhọn, dài 125mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4505 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | M400/M400 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 369600000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</strong>&nbsp;</p> <ul> <li>Tay cầm khử trùng: 02 Cái/ 1 đầu đèn</li> <li>Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 02 cái</li> <li>Trục xoay trung tâm: 01 Cái</li> <li>Cánh tay chịu lực: 02 cái</li> <li>Vỏ treo trần: 01 Cái</li> <li>Bộ nguồn SMPS: 02 bộ</li> <li>Chóa đèn: 02 Cái</li> <li>Cảm biến vật cản&nbsp;: 04 cái/ 1 đầu đèn</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp; 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4506 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy làm ấm bệnh nhân | Pediatric size blanket, 22"x30" (55.9 cmx76.2cm) | Pediatric size blanket, 22"x30" (55.9 cmx76.2cm) | Cincinnati Sub-Zero Products, LLC | Mỹ | Cincinnati Sub-Zero Products, LLC | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 15000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-01 | 2022-05-31 | <p>Chăn nhiệt trẻ em&nbsp;sử dụng kèm theo hệ thống máy tim phổi nhân tạo</p> | <p>Chăn nhiệt trẻ em&nbsp;sử dụng kèm theo hệ thống máy tim phổi nhân tạo</p> |  | <p>Chăn nhiệt trẻ em&nbsp;sử dụng kèm theo hệ thống máy tim phổi nhân tạo</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-06-01 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-06-01
4507 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | CS-300B | Dirui Industrial Co. Ltd | Trung Quốc | Dirui Industrial Co. Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 736000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-10 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy xét nghiệm sinh hóa tự&nbsp;động</strong></p><p><strong>Model : CS-300B</strong></p><p>Hãng sản xuất : DIRUI INDUSTRIAL Co.,Ltd , Trung Quốc</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:400px;" width="400"> <tbody> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Mô tả</p> </td> <td style="width:60px;height:20px;"> <p>Đơn vị</p> </td> <td style="width:62px;height:20px;"> <p>Số lượng</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:64px;"> <p>1</p> </td> <td style="width:174px;height:64px;"> <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động.<br /> Model: 300B<br /> Hãng sản xuất: Dirui Industrials Co.,Ltd</p> <p>Nước sản xuất: Trung Quốc</p> </td> <td style="height:64px;"> <p>Máy</p> </td> <td style="height:64px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:32px;"> <p>2</p> </td> <td style="width:174px;height:32px;"> <p>Dây điện, cáp nguồn</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>3</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Bộ khay nạp mẫu, hóa chất…</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>4</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Bình chứa chất thải</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>5</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt)</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:32px;"> <p>6</p> </td> <td style="width:174px;height:32px;"> <p>Bộ hóa chất chuẩn lắp đặt máy</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> </tbody> </table> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:400px;" width="400"> <tbody> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Mô tả</p> </td> <td style="width:60px;height:20px;"> <p>Đơn vị</p> </td> <td style="width:62px;height:20px;"> <p>Số lượng</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:64px;"> <p>1</p> </td> <td style="width:174px;height:64px;"> <p>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động.<br /> Model: CS-300B<br /> Hãng sản xuất: Dirui Industrials Co.,Ltd</p> <p>Nước sản xuất: Trung Quốc</p> </td> <td style="height:64px;"> <p>Máy</p> </td> <td style="height:64px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:32px;"> <p>2</p> </td> <td style="width:174px;height:32px;"> <p>Dây điện, cáp nguồn</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>3</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Bộ khay nạp mẫu, hóa chất…</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>4</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Bình chứa chất thải</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:20px;"> <p>5</p> </td> <td style="width:174px;height:20px;"> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt)</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:20px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:32px;"> <p>6</p> </td> <td style="width:174px;height:32px;"> <p>Bộ hóa chất chuẩn lắp đặt máy</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:104px;height:32px;"> <p>7</p> </td> <td style="width:174px;height:32px;"> <p>Bộ máy tính tích hợp phần mềm (chọn thêm)</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>Bộ</p> </td> <td style="height:32px;"> <p>1.0</p> </td> </tr> </tbody> </table> | <ul> <li>Loại thiết bị: Hoàn toàn tự động, riêng rẽ, ưu thế STAT</li> <li>Phạm vi phân tích: Tốc độ làm xét nghiệm 300 Test/giờ cho các xét nghiệm sinh hóa; 400 test/ giờ chọn thêm bộ làm điện giải ISE.</li> <li>Nguyên tắc kiểm tra: Phương pháp so màu, phương pháp đo độ đục, ISE: điện cực điện giải</li> <li>Phương pháp phân tích: Điểm cuối, động học, thời gian cố định ,…</li> <li>Hỗ trợ bước sóng đơn/ đôi và 1- 2 mẫu đa chất thử, kiểm định tuyến tính và phi tuyến tính khi chuẩn</li> <li>Các mẫu phân tích đồng thời: 66 mẫu so màu và 3 mẫu ISE ( tùy chọn K, Na, Cl )</li> <li>Vị trí mẫu: 115 vị trí mẫu bao gồm 50 vị trí mẫu thông thường, 20 vị trí STAT làm cấp cứu, 34 vị trí kiểm tra, 8 vị trí QC, 3 vị trí rửa. Liên tục làm mát vị trí kiểm tra và vị trí QC để giữ nhiệt độ từ 5~15˚ C trong vòng 24 tiếng .</li> <li>Các đặc tính của mẫu cuvette Lỗ chuẩn, ống máu gốc, ống đa đặc tính (Ø12~16) mm × (25~100)mm</li> <li>Mã vạch chuẩn: 12 của&nbsp; 5 , Mã 128, mã 39, UPC/EAN, mã 93</li> <li>Thể tích hút mẫu thử: 2µ-35µ, độ lệch khoảng 0,1µ</li> <li>Kỹ thuật mẫu phẩm: Phát hiện ra cấp độ chất lỏng, phát hiện điểm và phát hiện sự va chạm</li> <li>Mẫu thăm dò mang theo tỷ lệ: Làm sạch nước ấm một cách tự động, tỷ lệ mang theo ≤0.1%</li> <li>Sự pha loãng mẫu tự động: 3 ~170 lần</li> </ul> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-10 | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2021-01-05
4508 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh vết thương | OA333R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 1946700 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh vết thương Graefe, loại rất mảnh, 1 móc, tù, dài 125mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4509 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | Cáng vận chuyển bệnh nhân đa năng | SMSC-003 | Summit Care Co., Ltd | Đài Loan | Summit Care Co., Ltd | Đài Loan | ["2021"] | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ kỹ thuật IME | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 45000000 | t | Cái | true | 2021-02-08 | 2021-12-31 | <p>cáng dùng để vận chuyển bệnh nhân đến các khoa phòng chuyên biệt, có thể dùng làm giường ở các khoa lưu nhanh như hậu phẫu</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Khung cáng với 04 bánh xe có khóa: 01 bộ</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Bộ tay vịn hai bên: 01 bộ</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Tay quay: 03 cái</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Đệm: 01 bộ</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Cọc truyền: 02 cái</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Giá đựng bình oxy: 01 chiếc</span></p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Xe đẩy cáng bệnh nhân đa năng điều khiển 3 tay quay.</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Cho phép điều khiển phần lưng, khớp gối, nâng/ hạ chiều cao cáng. </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Vật liệu: cáng được làm bằng vật liệu thép không gỉ 304</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Mặt nằm được làm bằng thép không gỉ, chia làm 4 phần: phần đầu, phần hông, phần gối và phần chân</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Có tay vịn hai bên, cho phép gấp gọn xuống khi cần thiết và có khóa chốt</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Có khay chứa đồ đặt bên dưới cáng</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Có giá đỡ bình oxy</span></p> |  | Bánh xe, tay vịn, đệm |  |  |  | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ kỹ thuật IME | 2021-02-08 | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ kỹ thuật IME | 2021-06-09
4510 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh vết thương | OA338R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 3192000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Banh vết thương Rollet, 4 răng, tù, dài 135mm, kích thước ngàm 2,2 x 7,0mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4511 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | GIƯỜNG HỒI SỨC CẤP CỨU TRẺ SƠ SINH | JW - W2000 | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | JW Bio Science Corporation | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 450000000 | t | Bộ | true | 2021-01-27 | 2022-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;<strong>Thân giường chính kèm phụ kiện đồng bộ</strong> (cảm biến nhiệt độ da, bóng đèn điều trị vàng da, khay chụp X quang, tấm nệm và nôi trẻ sơ sinh, giá gắn các phụ kiện ...) </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Model: <strong>JW-W2000</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Hãng sản xuất: <strong>JW BIO Science</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Nước sản xuất: <strong>Hàn Quốc</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;<strong>Máy thở sơ sinh kèm phụ kiện đồng bộ</strong> (Bộ dây thở sơ sinh, Mask thở, phổi giả, Dây kết nối oxy, Dây điện nguồn, …) </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Model: <strong>Sirio Baby 200</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Hãng sản xuất: <strong>Siare</strong> </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Nước sản xuất: <strong>Italy</strong> </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;<strong>Máy hút dịch trẻ sơ sinh</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Model: <strong>New Aspiret</strong></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;+ Hãng sản xuất: <strong>Cami</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;&nbsp;+ Nước sản xuất: Italy</strong> </p><p><br></p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-27 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN | 2021-01-27
4512 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Ghế nha khoa | ITALO | Simple & Smart S.r.l. | Italy | Simple & Smart S.r.l. | Italy | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | Italy | Nhóm 3 |  |  | 490000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-01 | 2022-06-01 | <p><strong>GHẾ NHA KHOA</strong></p><p>Model: ITALO</p><p>Hãng sản xuất: SIMPLE&amp;SMART</p><p>Xuất xứ: Ý</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghế chính: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đặt dụng cụ chính: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đặt dụng cụ phụ: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển 15 chức năng trên khay chính: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển 10 chức năng trên khay phụ: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn đọc phim X-quang: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công tắc chân đa chức năng: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chậu nhổ bằng sứ trắng: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình chứa nước và hệ thống khử trùng: 02 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn khám: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ghế bác sỹ: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy nén khí (Mua tại Việt Nam): 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ tay khoan (Mua tại Việt Nam) gồm:</p><p>Ø&nbsp;Tay khoan nhanh: 02 chiếc</p><p>Ø&nbsp;Tay khoan chậm: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt: 01 bộ</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: AC220-230V, 50 / 60Hz, 350VA hoặc AC110V ~ 120V 50 / 60Hz, 350VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất chiếu sáng của đèn khám: 8000 - 25.000 Lux</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cường độ của trình xem tia X: 2000cd/ m2</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng tối đa của ghế: 135kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng của cánh tay khay chính: 2,5kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất không khí tối đa đến tuabin: Tốc độ không tải 35x10³ r/phút (Áp suất không khí: 0,22Mpa)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất không khí tối thiểu cho các tay khoan: Tốc độ không tải 18x10³ r / phút (Áp suất không khí: 0,3Mpa)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vị trí cao nhất của bệnh nhân ngồi từ mặt đất: 800mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vị trí thấp nhất của bệnh nhân ngồi từ mặt đất: 400mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi làm việc tựa lưng: 109° - 172°</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi làm việc tựa đầu: 0-100mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất cung cấp không khí: 0,55-0,80Mpa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực cấp nước: 0,2-0,4Mpa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cầu chì dòng chính: 250V 6A (đầu vào 220V), 250V 10A (đầu vào 110V)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn: 227 IEC (RVV) 3x0,75mm²</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2021-06-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN | 2021-06-01
4513 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi thanh quản | BỘ SOI THANH QUẢN CÓ CAMERA | CLEARVUE VL3R | Infinium Medical Inc. | Mỹ | Infinium Medical Inc. | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 115000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-06 | 2021-06-30 | <ul><li>Cán tay cầm có&nbsp;màn hình</li><li>04 lưỡi soi thanh quản, nội khí quản tái sử dụng số 2,3,4,5 ( dùng cho người lớn)</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt</li></ul> | <ul> <li>Cán tay cầm có&nbsp;màn hình</li> <li>04 lưỡi soi thanh quản, nội khí quản tái sử dụng số 2,3,4,5 ( dùng cho người lớn)</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt</li> </ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG | 2020-11-14 | CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG | 2021-03-06
4514 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch di động áp lực âm | A161 | ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG. | Đức | ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG. | Đức |  | Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic | Đức | Nhóm 3 |  |  | 42000000 | t | Cái | true | 2021-06-28 | 2021-12-24 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY HÚT DỊCH ÁP LỰC ÂM</strong></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Bình chứa dịch 1 lít với dock DDS kết nối trực tiếp.</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Ống hút dài 1.3m, đường kính 6mm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Bộ lọc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Ống nối</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Dây nguồn dài 2m.</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Bộ phụ kiện chuẩn kèm theo.</p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu lượng hút: 16 lít/phút, ±2.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lực hút tối đa: -80 kPa, ±2 kPa.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 3 mức điều khiển:</span></p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Thấp: -25 kPa</span></p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Trung bình: - 55 kPa</span></p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Cao: - 75 kPa.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống hút đường kính 6mm, dài 1,3m.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin có thể hoạt động lên đến 40 phút với nguồn 12VDC (tùy chọn với loại 22 lít/phút)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian sạc pin chỉ mất 1,5 giờ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 250 x 255 x 180 mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: ≤3,5kg</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 230 V (±10%), 50/60Hz</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ vận hành: 10 - 35</span><sup style="color: black;">0</sup><span style="color: black;">C</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ lưu trữ: -30 - 50</span><sup style="color: black;">0</sup><span style="color: black;">C</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm: 5 - 90% </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất: 700 - 1060 hPa, không ngưng tụ</span></p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic | 2021-06-28 | Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic | 2021-07-05
4515 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Thước đo | OB792R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 21892500 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Thước đo Castroviejo, 75mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24
4516 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim gắng sức | Máy điện tim gắng sức | Hệ thống điện tim gắng sưc sử dụng thảm lăn, xe đạp, module huyết áp SPO2 | Quinton | Welch Allyn, Inc. | Mỹ | Welch Allyn, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Cái | true | 2021-06-22 | 2022-12-31 | <p>Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng</p> | <p>Hệ thống điện tim gắng sưc sử dụng thảm lăn, xe đạp, module huyết áp SPO2</p> |  | <p>chi tiết như file đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-03 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-22
4517 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc và khử khuẩn không khí | Genano 350 | Genano Ltd. | Phần Lan | Genano Ltd. | Phần Lan |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 410000000 | t | Chiếc | true | 2021-03-18 | 2021-12-31 | <p><strong>Về&nbsp;công nghệ Genano:</strong></p><p>Công nghệ độc quyền của Genano đã được đăng ký bản quyền: Non-Thermal Plasma (plasma không sinh nhiệt) để loại bỏ các hạt kích thước nhỏ cỡ nano. Phương pháp này tiêu diệt mọi vi sinh vật và virus, nấm mốc. Ngoài ra, máy còn có thể lọc bỏ mùi và khí VOC.</p> | <ul> <li><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Máy chính</span></span></li> <li><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Hướng dẫn sự dụng tiếng Anh + tiếng Việt : 01 bộ</span></span></li> </ul> |  | <ul> <li>Công suất lọc khí: tối đa 300 m3/h</li> <li>Hiệu quả lọc: 97% các hạt 0.3 µm</li> <li>Kích thước: 30 x 90 x 37 cm</li> <li>Trọng lượng 17 kg</li> <li>Vật liệu vỏ: nhôm</li> <li>Cách lắp đặt: đứng tại chỗ hoặc lắp lên trên tường (cần mua bổ sung bộ gài lên tường)</li> <li>Tốc độ quạt: 10 mức chỉnh quạt</li> <li>Điện tiêu thụ: tối đa 70W</li> <li>Độ ồn khi hoạt động: 29 đến 53 dbA ở khoảng cách 3m (tương ứng công suất 90 đến 300m3/h)</li> <li>Hiệu điện thế: 230 Vac / 50 Hz</li> <li>Nhiệt độ phòng sử dụng: +5 đến 40 độ C</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-11-17 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-06-21
4518 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy làm ấm bệnh nhân | Adult/OR table size blanket, 24” x 60” (61 cm x 152.4 cm) | Adult/OR table size blanket, 24” x 60” (61 cm x 152.4 cm) | Cincinnati Sub-Zero Products, LLC | Mỹ | Cincinnati Sub-Zero Products, LLC | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 15000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-01 | 2022-05-31 | <p>Chăn nhiệt người lớn&nbsp;sử dụng kèm theo hệ thống máy tim phổi nhân tạo</p> | <p>Chăn nhiệt người lớn&nbsp;sử dụng kèm theo hệ thống máy tim phổi nhân tạo</p> |  | <p>Chăn nhiệt người lớn&nbsp;sử dụng kèm theo hệ thống máy tim phổi nhân tạo</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-06-01 | Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Terumo Việt Nam | 2021-06-01
4519 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ vén rễ thần kinh và mạch máu | OF282R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 1312500 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Dụng cụ vén rễ thần kinh và mạch máu Wagener, loại rất nhỏ, gập góc 90°, đầu thăm, dài 150mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4520 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | VÒNG CHÌ BẢO VỆ TUYẾN GIÁP | 1200-2/50 | ProtecX Medical Limited | Anh | ProtecX Medical Limited | Anh | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC |  | Nhóm null |  |  | 2808000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2021-12-31 | <p><strong>VÒNG CHÌ BẢO VỆ TUYẾN GIÁP </strong><strong style="color: black;">- Chất liệu: </strong><strong>Chì siêu nhẹ</strong></p><p><strong>Mã sản phẩm: 1200-2/50 </strong></p><p><strong>Hãng sx: ProtecX - UK</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Vương Quốc Anh</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: từ năm 2020</strong></p><p><strong>Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: ISO, CE,</strong></p><p><strong>IEC,…</strong></p> | <p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>- Bảo vệ tuyến giáp </p><p>- Thiết kế để bảo vệ an toàn vùng cổ, có thể gắn liền với áo bằng khóa dán và có thể gỡ bỏ khi cần thiết.</p><p>- Chất liệu: Hợp chất Antimon </p><p>- Độ bảo vệ tương đương chì dày 0.5mmPb</p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>- Bảo vệ tuyến giáp </p><p>- Thiết kế để bảo vệ an toàn vùng cổ, có thể gắn liền với áo bằng khóa dán và có thể gỡ bỏ khi cần thiết.</p><p>- Chất liệu: Hợp chất Antimon </p><p>- Độ bảo vệ tương đương chì dày 0.5mmPb</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-30 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-30
4521 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | ADVIA 2120i w. Autosampler - Dual Aspirate | ADVIA 2120i w. Autosampler - Dual Aspirate | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Ireland | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 3 |  |  | 4500000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-21 | 2021-11-30 | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG</strong></p> | <ul> <li>Máy chính: 01 máy</li> <li>Máy tính: 01 chiếc</li> <li>Máy in ( mua trong nước ): 01 chiếc</li> <li>Bộ hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ</li> <li>01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-21 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-03-18
4522 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc và khử khuẩn không khí | Genano 310 | Genano Ltd. | Phần Lan | Genano Ltd. | Phần Lan |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 360000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <ul><li>Genano 310 là thiết bị thanh lọc không khí dựa trên công nghệ Genano.</li><li>Công nghệ độc đáo loại bỏ ngay cả những tạp chất nhỏ nhất từ không khí trong nhà. Những tạp chất có thể bao gồm các loại virus, vi khuẩn, bào tử nấm mốc.</li><li>Genano 310 không có bộ lọc sợi truyền thống, vì vậy không có nguy cơ&nbsp;tạo thành nơi sinh sản cho vi khuẩn bên trong ngay cả trong điều kiện ẩm ướt.</li><li>Công nghệ Genano&nbsp;hấp thụ khí được sử dụng để loại bỏ các khí độc hại và ozone</li></ul> | <ul> <li><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Máy chính</span></span></li> <li><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Hướng dẫn sự dụng tiếng Anh + tiếng Việt : 01 bộ</span></span></li> </ul> |  | <ul> <li>Diện tích phòng tối ưu: 40-100m<sup>2</sup></li> <li>Khung: Thép sơn tĩnh điện</li> <li>Công suất lưu lượng không khí: 100-250m<sup>3</sup>/h</li> <li>Công suất: 200-240V, 50/60 Hz</li> <li>Công suất tiêu thụ năng lượng: 60 – 140W</li> <li>Hiệu quả khử trùng: 99,5%</li> <li>Kích thước hạt lọc: &gt;0.003 μm</li> <li>Độ ẩm tương đối: 0- 90%</li> <li>Tự động làm sạch: mỗi tuần 1 lần</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-23 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-06-21
4523 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | M300/M200 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 306240000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</strong>&nbsp;</p> <ul> <li>Tay cầm khử trùng: 02 Cái/ 1 đầu đèn</li> <li>Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 02 cái</li> <li>Trục xoay trung tâm: 01 Cái</li> <li>Cánh tay chịu lực: 02 cái</li> <li>Vỏ treo trần: 01 Cái</li> <li>Bộ nguồn SMPS: 02 bộ</li> <li>Chóa đèn: 02 Cái</li> <li>Cảm biến vật cản: 04 cái</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp; 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4524 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp mang kim Thomas nội soi, cán vàng | S.0902.17 | Gimmi GmbH | Đức | Gimmi GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Đức | Nhóm 3 |  |  | 25200000 | t | Cái | true | 2021-06-01 | 2021-12-31 | <p>Kẹp mang kim cán vàng, tay cầm thẳng dùng trong phẫu thuật nội soi tổng quát</p> | <p>Kềm mang kim Thomas nội soi thẳng, tay cầm dạng trục, có khóa bơm tưới rửa Luer Lock</p> |  | <p> Kềm mang kim Thomas nội soi thẳng, tay cầm dạng trục, có khóa bơm tưới rửa Luer Lock, đk 5 mm, dài 33 cm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-01 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-02
4525 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu tích | OK365R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2740500 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích Cottle-Masing, mảnh, cong, mũi nhọn/nhọn, dài 105mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4526 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Bộ dụng cụ pha chế dược chất phóng xạ | Bảng chắn phóng xạ L | LL | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 20500000 | t | Cái | true | 2021-07-12 | 2022-07-12 | <p>-Tấm chắn có khung, vỏ ngoài bằng inox, bên trong được lót chì</p><p>-Mặt quan sát bằng kính chì.</p> | <p>+ Bảng che chắn: 01 cái</p><p>+ Kính pha chì: 01 tấm</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-07-12 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-07-12
4527 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm điện giải | ISE 5000 | ISE 5000 | SFRI SAS | Pháp | SFRI SAS | Pháp | ["2020"] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 480000000 | t | Chiếc | false | 2020-12-10 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích điện giải đồ 5 thông số tự động hoàn toàn</p> | <p>Na/K/Cl/Ca/pH</p> | <p>TCa2+</p> | <p>Whole blood, serum and plasma</p><p>K+ </p><p>Na+ </p><p>Cl- </p><p>Li+ </p><p>Ca2+ </p><p>pH </p><p>TCO2 0.5 – 15.0 mmol/L</p><p>20 – 200 mmol/L</p><p>20 – 200 mmol/L</p><p>0.2 – 3.0 mmol/L</p><p>0.1 – 5.0 mmol/L</p><p>4.0 – 9.0 pH</p><p>6.0 – 50.0 mmol/L</p> | <p>Bảo hành 24 tháng, bảo trì định kỳ 2 tháng một lần miễn phí.</p> |  |  |  |  | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-12-10 | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-12-10
4528 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc và khử khuẩn không khí | Genano 5250 | Genano Ltd. | Phần Lan | Genano Ltd. | Phần Lan |  | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | Phần Lan | Nhóm 3 |  |  | 550000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <ul><li>Sử dụng để khử trùng trong phòng thí nghiệm và bệnh viện</li><li>Dùng để khử trùng cho tất cả các hạt khuẩn có kích thước khác nhau.</li><li>Tiêu diệt tất cả các vi sinh vật nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo.</li><li>Tiết kiệm chi phí nhằm thay thế hiệu quả cho màng lọc HEPA.</li><li>Dung lượng lớn, ít tiếng ồn, thời gian hoạt động lâu hơn và nhiều sự khác biệt hơn trước.</li></ul> | <p>Máy chính: 01 cái</p> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh+ Tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p>- Công suất làm sạch: Tối đa 500 m3/h</p> <p>- Kích thước hạt khuẩn có thể hút giữ: ≥ 0.003 µm</p> <p>- Hiệu suất khử khuẩn: 99.5%</p> <p>- Khử mùi: Bằng than hoạt tính có trọng lượng 800gram, 60mm</p> <p>- Công suất tiêu thụ: 90-260W</p> <p>- Độ ồn: 30-42 dBa</p> <p>- Xả sạch: Tự động</p> <p>- Tốc độ quạt: 3</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2020-10-23 | CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN | 2021-06-21
4529 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp Allis nội soi | Z.1136.** | Gimmi GmbH | Đức | Gimmi GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Đức | Nhóm 3 |  |  | 36750000 | t | Cái | true | 2021-06-01 | 2021-12-31 | <p>Kẹp Allis dùng trong phẫu thuật nội soi tổng quát</p> | <p>Kẹp giữ mô Allis nội soi, gồm 2 phần:</p><p>- Tay cầm AlphaQuick</p><p>- Lưỡi kẹp giữ mô Allis</p> |  | <p>Kẹp giữ mô Allis nội soi, đk 5 mm, dài 33 cm, gồm 2 phần:</p><p>- Tay cầm AlphaQuick đa chức năng, có cổng tưới rửa</p><p>- Lưỡi kẹp giữ mô Allis, không cửa sổ</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-01 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-02
4530 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | M310/M210 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 327360000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</strong>&nbsp;</p> <ul> <li>Tay cầm khử trùng: 02 Cái/ 1 đầu đèn</li> <li>Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 02 cái</li> <li>Trục xoay trung tâm: 01 Cái</li> <li>Cánh tay chịu lực: 02 cái</li> <li>Vỏ treo trần: 01 Cái</li> <li>Bộ nguồn SMPS: 02 bộ</li> <li>Chóa đèn: 02 Cái</li> <li>Cảm biến vật cản: 04 cái</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp; 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4531 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo phẫu tích | OK367R | Aesculap Chifa Sp.z o.o | Ba Lan | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Ba Lan | Nhóm 1 |  |  | 2597700 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Kéo phẫu tích Cottle-Masing, mảnh, cong, mũi tù/tù, dài 105mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4532 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | L/M210 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 353760000 | t | Chiếc | true | 2021-04-22 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong>CẤU HÌNH &nbsp;CƠ BẢN:</strong></p> <ul> <li>Tay cầm khử trùng: 02 Cái/ 1 đầu đèn</li> <li>Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 02 cái</li> <li>Trục xoay trung tâm: 01 Cái</li> <li>Cánh tay chịu lực: 02 cái</li> <li>Vỏ treo trần: 01 Cái</li> <li>Bộ nguồn SMPS: 02 bộ</li> <li>Chóa đèn: 02 Cái</li> <li>Cảm biến vật cản: 04 cái</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp; 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4533 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy Laser điều trị mắt | Máy laser quang đông và phụ kiện Visulas 532s (cấu hình cơ bản) | Visulas 532s | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1600000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy laser quang đông võng mạc được ứng dung trong điều trị các bệnh như võng mạc tiểu đường, tắt mạch, tăng sinh mạch máu...</p><p>&nbsp;</p> | <p>ộ điều khiển và nguồn phát laser: 01 hệ thống</p><p> Đèn khe tích hợp nguồn laser với 5 bước độ phóng đại: 01 chiếc</p><p> Ống kính: 01 chiếc</p><p> Thị kính 10x: 02 chiếc</p><p> Tựa đầu: 01 chiếc</p><p> Bộ phận tựa tay 01 chiếc</p><p> Đèn định thị ngoài: 01 chiếc</p><p> Dây dẫn sáng 2m: 01 chiếc</p><p> Chân bàn dạng lệch chân chính hãng: 01 chiếc</p><p> Kính tiếp xúc laser quang đông thị trường rộng wild field: 01 chiếc</p><p> Bao phủ chống bụi: 01 chiếc</p> |  | <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật đèn khe :<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước điểm laser điều trị: từ 50 đến 1000 µm (không dùng lăng kính), có thể điều chỉnh liên tục, sử dụng cơ chế parfocus, kích cỡ lớn nhất phụ thuộc vào lăng kính sử dụng<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng đèn khe Halogen công suất 12V 30 W&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều dài khe cắt: 1/3/5/9/14 mm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều rộng khe cắt: từ 0 đến14 mm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ xoay: 0 độ, ±45 độ, 90 độ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điều khiển khe sáng vi cấp: servo điện</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật &nbsp;phần laser:&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Loại laser: Laser bước sóng 532nm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tia định hướng: Diod, bước sóng từ &nbsp;620 đến 650nm, có thể chỉnh được cường độ sáng, công suất ≤1mW tại giác mạc.<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ dài xung(xung đơn): &nbsp;từ 10 đến 2500 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống làm mát : công nghệ tản nhiệt (thermoelectric )<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ dài xung(liên tục): từ 20 đến 50 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng xung(xung đơn): &nbsp;từ 100 đến 6000 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Công suất cực đại tại giác mạc bệnh nhân ≤1,5W<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước: &nbsp;Cao 150 x Rộng 300 x Dài 400 mm, trọng lượng khoảng 14 kg<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn điện sử dụng 100 đến 240V, 50/60Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24
4534 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | L/M200 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 332640000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</strong>&nbsp;</p> <ul> <li>Tay cầm khử trùng: 02 Cái/ 1 đầu đèn</li> <li>Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 02 cái</li> <li>Trục xoay trung tâm: 01 Cái</li> <li>Cánh tay chịu lực: 02 cái</li> <li>Vỏ treo trần: 01 Cái</li> <li>Bộ nguồn SMPS: 02 bộ</li> <li>Chóa đèn: 02 Cái</li> <li>Cảm biến vật cản&nbsp;: 04 cái</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp; 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4535 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản phụ khoa | Ghế khám sản | MFBK-01 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM |  | Nhóm 5 |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>&nbsp;Ghế khám sản phụ khoa được thiết kế đẹp mắt, khoa học, chắc chắn, thuận tiện sử dụng phù hợp với phòng khám, bệnh viện</p> | <p>&nbsp;Model: MFBK-01<br /> - Nguồn điện cấp: 220V - 50/60 Hz<br /> - Công suất: 450W<br /> - Chiều dài: 1800mm<br /> - Chiều rộng: 760mm<br /> - Vị trí ngồi: 600mm<br /> - Chiều cao: min 520mm - max 950mm<br /> - Góc nâng hạ phần lưng: 0° ~ +50°<br /> - Góc điều chỉnh vị trí đặt chân:&nbsp; 0° ~ +45°<br /> - Góc định vị ghế: 0° ~ +5°<br /> - Bộ đệm: 01 cái<br /> - Khay đựng chất thải: 01 cái<br /> - Động cơ: 03 cái<br /> - Bộ điều khiển tay: 01 cái<br /> - Đèn khám 25000lux: 01 bộ<br /> - Trọng lượng tối đa: 150kg</p> <p>&nbsp;</p> |  | <p>Nguồn điện cấp: 220V - 50/60 Hz<br /> - Công suất: 450W</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2021-03-01
4536 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Immulite 2000 XPi | Immulite 2000 | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Mỹ |  | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông |  | Nhóm 1 |  |  | 4600000000 | t | Hệ thống | true | 2020-10-21 | 2021-11-30 | <p><strong>MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH, </strong></p><p><strong>200 TEST/GIỜ</strong></p> | <ul> <li>Máy chính (bao gồm bộ phận điều khiển): 01 máy</li> <li>Màn hình LCD cảm ứng 19 inch: 01 cái</li> <li>Máy đọc mã vạch: 01 máy</li> <li>Bộ phụ kiện tiêu chuẩn đồng bộ đi kèm: 01 bộ</li> <li>Hóa chất và đồ tiêu hao chạy máy ban đầu (Bao gồm hóa chất hCG, TSH): 01 bộ</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</li> <li>Máy in laser đen trắng: 01 máy</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2020-10-21 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-03-18
4537 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ nạo | OL166R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2568300 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Dụng cụ nạo róc Freer-Yasargil, cong, hai đầu, nhọn/nhọn, dài 185mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4538 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp Dorsey nội soi | Z.1635.** | Gimmi GmbH | Đức | Gimmi GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Đức | Nhóm 3 |  |  | 36750000 | t | Cái | false | 2021-06-01 | 2021-12-31 | <p>Kẹp Dorsey dùng trong phẫu thuật nội soi tổng quát</p> | <p>Kẹp ruột Dorsey nội soi, gồm 2 phần:</p><p>- Tay cầm AlphaQuick đa chức năng, có cổng tưới rửa </p><p>- Lưỡi kẹp ruột Dorsey có rãnh xẻ, ngàm tác động kép </p> |  | <p>Kẹp ruột Dorsey nội soi, đk 5 mm, dài 33 cm, gồm 2 phần:</p><p>- Tay cầm AlphaQuick đa chức năng, có cổng tưới rửa</p><p>- Lưỡi kẹp ruột Dorsey có rãnh xẻ, ngàm tác động kép </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-01 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-02
4539 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | L400/M400 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 390720000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</strong>&nbsp;</p> <ul> <li>Tay cầm khử trùng: 02 Cái/ 1 đầu đèn</li> <li>Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 02 cái</li> <li>Trục xoay trung tâm: 01 Cái</li> <li>Cánh tay chịu lực: 02 cái</li> <li>Vỏ treo trần: 01 Cái</li> <li>Bộ nguồn SMPS: 02 bộ</li> <li>Chóa đèn: 02 Cái</li> <li>Cảm biến vật cản&nbsp;: 04 cái/ 1 đầu đèn</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp; 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4540 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Máy trợ thính | Máy trợ thính gọng kính dành cho người điếc hoàn toàn một tai 16 kênh kỹ thuật số Micro định hướng | LA BELLE BC D70 | Audia Akustik GmbH | Đức | Audia Akustik GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | Đức | Nhóm 3 |  |  | 79500000 | t | Cái | true | 2020-10-30 | 2021-07-31 | <p>Máy trợ thính dành cho người điếc hoàn toàn 1 tai và Dị dạng vành tai</p> | <p>Máy chính: 1 cái</p> <p>Hộp đựng máy: 1 cái</p> |  | <p>- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số Kênh 16; Số chương trình: 4<br /> - Hiệu chỉnh theo thính lực băng phần mềm; Hỗ trợTelecoil<br /> - Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú (Feedback)<br /> - Hỗ trợ nghe nhạc HD; Giảm tiếng ù tai<br /> - 2 Micro định hướng âm thanh; Hỗ trợ nghe môi trường ồn ào<br /> 2. Kết nối<br /> - Kết nối được với Roger X</p> <p>Có các chứng chỉ: ISO 9001; ISO 13485, FDA, Free sales Certificate</p> |  |  |  |  | Thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-10-30 | Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường | 2020-11-11
4541 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ đục xương | OL294R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2740500 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Dụng cụ đục xương Cottle, lưỡi vát hai bên, có thước đánh dấu độ sâu, dài 180mm, đầu rộng 4mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4542 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy sốc tim + bộ tạo nhịp ngoài | REANIBEX 700 | Osatu S.Coop. | Tây Ban Nha | Osatu S.Coop. | Tây Ban Nha | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Cái | false | 2021-03-05 | 2022-03-05 | <p>Máy phá rung tim Reanibex 700 được sử dụng trong các trường hợp cấp cứu đơn giản, cấp cứu phức tạp hoặc khử rung tim trong và ngoài môi trường bệnh viện. Máy phá rung tim Reanibex 700 là một thiết bị có thể mang đi, có thể sử dụng trong xe cấp cứu hoặc tại hiện trường cấp cứu. Máy được chỉ định sử dụng trong quá trình di chuyển bệnh nhân.</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;Máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;Điện cực dùng một lần cho người lớn hoặc trẻ em để khử rung tim</p><p>-&nbsp;&nbsp;Điện cực đo ECG cho người lớn và trẻ em</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp không xâm lấn (lựa chọn thêm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;Cáp đo SpO2 (lựa chọn thêm)</p><p>-Cáp kết nối 12 V</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2021-03-05 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2021-04-05
4543 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo Metzenbaum nội soi | Z.5635.** | Gimmi GmbH | Đức | Gimmi GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Đức | Nhóm 3 |  |  | 36750000 | t | Cái | true | 2021-06-01 | 2021-12-31 | <p>Kéo Metzenbaum dùng trong phẫu thuật nội soi tổng quát</p> | <p>Kéo Metzenbaum nội soi, đk 5 mm, dài 33 cm, gồm 2 phần:</p><p>- Tay cầm AlphaQuick không khóa, có cổng tưới rửa </p><p>- Lưỡi kéo Metzenbaum, đầu cong vừa, ngàm tác động kép</p> |  | <p>Kéo Metzenbaum nội soi, đk 5 mm, dài 33 cm, gồm 2 phần:</p><p>- Tay cầm AlphaQuick không khóa, xoay và tháo ráp được, có cổng tưới rửa </p><p>- Lưỡi kéo Metzenbaum, đầu cong vừa, ngàm tác động kép </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-01 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-02
4544 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ đục xương | OL296R | B.Braun Medical Inc. | Trung Quốc | B.Braun Medical Inc. | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2740500 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ đục xương Cottle, lưỡi vát hai bên, có thước đánh dấu độ sâu</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24
4545 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | NOVA.light 700/500 | Nexor Medical GmbH | Đức | Nexor Medical GmbH | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL |  | Nhóm 1 |  |  | 830000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-21 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ phản xạ– ánh sáng đơn sắc:&nbsp;Thiết kế hệ thống choá phản xạ kép có độ phản xạ cao và có khả năng cải thiện hiệu suất ánh sáng tối đa. Mức tiêu thụ điện năng thấp chỉ 35 Watts</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng hệ thống Ghép Choá (Puzzle-System) sắp xếp choá phản xạ đan lồng vào nhau tạo ra bề mặt phát sáng lớn, độ phân giải bóng tối đa. Choá đèn thiết kế rất mỏng, nhẹ với đồ dày chỉ 55 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đèn thiết kế nguyên khối:&nbsp;Được thiết kế, phát triển và sản xuất độc quyền tại Đức. Đầu đèn được chế tác từ nhôm nguyên khối.&nbsp;Ưu điểm của thiết kế đầu đèn nhôm nguyên khối:&nbsp;an toàn ổn định,&nbsp;khả năng tản nhiệt vượt trội,&nbsp;tối&nbsp;ưu&nbsp;sự lưu&nbsp;thông của các dòng khí&nbsp;từ phẫu trường qua đầu đèn (khả năng khí động học thông minh tạo điều kiện làm mát cao nhất cho đèn LED)&nbsp;,&nbsp;cực kì cứng cáp, bền bỉ,&nbsp;được thiết kế tối ưu và tính năng đáp ứng vượt trội.</p><p><br></p> | <ol><li>Đầu đèn: 02 cái</li><li>Đế gắn trần: 01 bộ</li><li>Tay đèn: 04 cái</li><li>HDSD: 01 bộ</li></ol><p><br></p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ phản xạ– ánh sáng đơn sắc:&nbsp;Thiết kế hệ thống choá phản xạ kép có độ phản xạ cao và có khả năng cải thiện hiệu suất ánh sáng tối đa. Mức tiêu thụ điện năng thấp chỉ 35 Watts</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng hệ thống Ghép Choá (Puzzle-System) sắp xếp choá phản xạ đan lồng vào nhau tạo ra bề mặt phát sáng lớn, độ phân giải bóng tối đa. Choá đèn thiết kế rất mỏng, nhẹ với đồ dày chỉ 55 mm</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | 2021-06-21 | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | 2021-06-21
4546 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | M/M310 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 348480000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</strong>&nbsp;</p> <ul> <li>Tay cầm khử trùng: 02 Cái/ 1 đầu đèn</li> <li>Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 02 cái</li> <li>Trục xoay trung tâm: 01 Cái</li> <li>Cánh tay chịu lực: 02 cái</li> <li>Vỏ treo trần: 01 Cái</li> <li>Bộ nguồn SMPS: 02 bộ</li> <li>Chóa đèn: 02 Cái</li> <li>Cảm biến vật cản: 04 cái/ đầu đèn</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp; 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4547 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Nồi hấp tiệt trùng NIHOPHAWA- AS200 hai cửa trượt | NIHOPHAWA-AS200 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Hồng Phát | Việt Nam | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1550000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <ul> <li>Thiết bị sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, ứng dụng cho các dây chuyền tiệt trùng đồ vải, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…</li> <li>Thiết bị có các chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra máy có một chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu.</li> <li>Thiết bị được điều khiển bởi bộ vi xử lý được cài đặt sẵn phần mềm thông minh có độ chính xác cao.</li> <li>Hiển thị các thông số trên màn hình LCD và cho phép người sử dụng điều khiển bằng cách chạm vào các thao tác trên màn hình.</li> <li>Thiết bị vận hành tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.</li> <li>Thiết bị hoạt động bằng điện.</li> </ul> | <ul> <li>Máy chính: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Bộ bình sinh hơi tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy in tích hợp trong thiết bị : 01 Bộ</li> <li>Máy nén khí tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> <li>Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 bộ</li> <li>Máy hút chân không tích hợp trong thiết bị: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Phụ kiện</li> </ul> <ul> <li>Bộ giá hấp có bánh xe sử dụng với đồ vải: 01 Bộ</li> </ul> <ul> <li>Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với bộ giá hấp: 01 Bộ</li> <li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-03 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát | 2020-11-11
4548 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy gây mê | Máy gây mê kèm thở | Máy gây mê kèm thở với công nghệ trộn khí điện tử | Morpheus E | Siare Engineering International Group S.r.l. | Italy | Siare Engineering International Group S.r.l. | Italy | ["2020"] | Công ty TNHH thuong mại dịch vụ kỹ thuật Ngọc Diệp | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1400000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-01 | 2022-12-30 | <p><strong>1- Tính năng: </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy gây mê MORPHEUS E<strong> </strong>có thể được sử dụng trên người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy gây mê Morpheus E phù hợp cho việc quản trị oxy – không khí – oxit nitơ – Halothane - Enflurane - Isoflurane - Sevoflurane - Hỗn hợp Desflurane.</p><p><strong>2- Đặc điểm: </strong></p><p>Máy gây mê Morpheus M được cấu trúc với :</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống trộn khí điện tử</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy thở phổi bằng điện tử với màn hình màu TFT 12”</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhóm các van: mở, nửa kín, đóng, nhiệt, với bình hấp thụ </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thiết bị kết nối nhanh Siaretex, tương thích cho 2 bình hóa hơi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhóm van cung cấp khí.</p> | <ol><li>Máy chính kèm máy thở với xe đẩy đồng bộ</li><li>Bình bốc hơi</li><li>Bộ dây thở kèm bóp bóng sử dụng nhiều lần&nbsp;</li><li>Mặt nạ gây mê sử dụng nhiều lần</li><li>Dây dẫn khí O2</li><li>Dây dẫn khí nén</li><li>Dây dẫn khí thải gây mê</li><li>Cảm biến ôxy dùng nhiều lần</li><li>Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng</li></ol> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấu trúc: Hợp kim nhôm nhẹ và nhựa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe:&nbsp;chống tĩnh điện, đường kính 100 mm ( với 2 phanh)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ngăn kéo: 3 ngăn kéo mở rộng đầy đủ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá để bình : 2 giá để bình, ở phía sau (loại bình lên tới 10 lít) </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ 2 vị trí gắn bình hoá hơi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu ra nguồn điện phụ : 220V (tối đa 6A)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ánh sáng ngăn làm việc: Đèn LED 12Vdc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 71 x 77 x138 cm ( không có monitor)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 72kg ( không gắn phụ kiện)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện môi trường</p><p> + Nhiệt độ 10-40 ° C</p><p> + Độ ẩm tương đối 10-90% không ngưng tụ</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thuong mại dịch vụ kỹ thuật Ngọc Diệp | 2020-12-01 | Công ty TNHH thuong mại dịch vụ kỹ thuật Ngọc Diệp | 2020-12-01
4549 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ đục xương | OL298R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2740500 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Dụng cụ đục xương Cottle, lưỡi vát hai bên, có thước đánh dấu độ sâu, dài 180mm, đầu rộng 8mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4550 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm doppler màu tim mạch 3 đầu dò | Vivid S70N | GE Vingmed Ultrasound AS | Na Uy | GE Vingmed Ultrasound AS | Na Uy | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | Na Uy | Nhóm 4 |  |  | 4000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-12-31 | <p>-&nbsp;Điện nguồn sử dụng: 220-240V, 50/60Hz;</p><p>-&nbsp;Nhiệt độ hoạt động tối đa 30°C</p><p>-&nbsp;Độ ẩm hoạt động tối đa 80%</p> | <p>-&nbsp;01 Máy chính thiết kế dạng xe đẩy</p> <p>- 01 Đầu dò Convex đa tần:</p> <p>- 01 Đầu dò Linear đa tần:</p> <p>- 01 Đầu dò Phased array đa tần:</p> <p>- 01 Bộ phụ kiện</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2020-11-16 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | 2021-04-07
4551 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần | MAX VI | I.G Medical Technology and Electronics GmbH | Đức | I.G Medical Technology and Electronics GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | Đức | Nhóm 3 |  |  | 420000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-15 | 2020-12-31 | <p>Model: Max VI.</p><p>Hãng sx: I.G Medical Technology and Electronics GmbH.</p><p>Xuất xứ: Germany</p> | <p><span class="ql-cursor">﻿</span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy máy: 01 cái (Việt Nam). </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm có nút đôi: 01 bộ. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm cắt đơn cực: 01 bộ. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cắt lưỡng cực: 01 bộ. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kẹp lưỡng cực (Lưỡi dao: 17.8cm): 01 bộ. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bản điện cực: 01 tấm.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp lưỡng cực: 01 bộ. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn đạp chân đôi: 01 bộ. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn đạp chân đơn: 01 bộ. </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện lắp đặt: 01 bộ.</p><p>Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.&nbsp;</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển các hoạt động bằng màn hình cảm ứng ≥ 07 inch.</p><p><strong><em>Chế độ đơn cực:</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Mode cắt tinh: </span>Năng lượng đầu ra: 400W ở 200 Ohm.Tần số mẫu: 400 kHz.Hệ số đỉnh: 1.6.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chế độ cắt Blend 01:</span>Năng lượng đầu ra: 250W ở 200 Ohm.Tần số mẫu: 400 kHz.Hệ số đỉnh: 2.0.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chế độ cắt Blend 02:</span>Năng lượng đầu ra: 200W ở 200 Ohm.&nbsp;Tần số mẫu: 400 kHz.Hệ số đỉnh: 2.2.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chế độ cắt Blend 03:</span>&nbsp;Năng lượng đầu ra: 150W ở 200 Ohm.&nbsp;Tần số mẫu: 400 kHz.Hệ số đỉnh: 2.4.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chế độ cầm máu mềm:</span>&nbsp;Năng lượng đầu ra: ≥ 120W ở 200 Ohm.&nbsp;Tần số mẫu: 33 đến 150 kHz.Hệ số đỉnh: 3.3 đến 1.5.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ cầm máu cưỡng bức:&nbsp;Năng lượng đầu ra: 70W ở 200 Ohm.&nbsp;Tần số mẫu: 80 kHz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chế độ cầm máu tia:</span>&nbsp;Năng lượng đầu ra: 100W ở 200 Ohm.&nbsp;Tần số mẫu: 400 kHz.Hệ số đỉnh: 4.5.</p><p><strong style="color: black;"><em>Chế độ lưỡng cực</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chế độ cắt lưỡng cực:</span>&nbsp;<span style="color: black;">Năng lượng đầu ra: 100W ở 100 Ohm.</span>&nbsp;Tần số mẫu: 470 kHz.Tỷ lệ công suất: 100%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chế độ cầm máu mềm (02 chế độ: Hand và Foot):</span>&nbsp;Năng lượng đầu ra: ≥ 100W ở 100 Ohm.&nbsp;Tần số mẫu: 470 kHz.Hệ số đỉnh: 1.5.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Chế độ cầm máu cưỡng bức (02 chế độ: Hand và Foot):</span>&nbsp;Năng lượng đầu ra: 70W ở 100 Ohm.&nbsp;Tần số mẫu: 470 kHz.</p><p><strong style="color: black;"><em>Chế độ mổ nội soi:</em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Có thể lựa chọn 04 chế độ cắt nội soi trên màn hình với công suất tối đa: 120W.</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2020-12-15 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phước Tiến | 2020-12-31
4552 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ đục xương | OL300R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2740500 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Dụng cụ đục xương Cottle, lưỡi vát hai bên, có thước đánh dấu độ sâu, dài 180mm, đầu rộng 12mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4553 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kẹp Kelly nội soi | Z.2936.** | Gimmi GmbH | Đức | Gimmi GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Đức | Nhóm 3 |  |  | 36750000 | f | Cái | true | 2021-06-01 | 2021-12-31 | <p>Kẹp Kelly dùng trong phẫu thuật nội soi</p> | <p>Kẹp giữ mô Kelly nội soi, đk 5 mm, dài 33 cm, gồm 2 phần:</p><p>- Tay cầm AlphaQuick</p><p>- Lưỡi kẹp mô Kelly, ngàm tác động kép</p> |  | <p>Kẹp giữ mô Kelly nội soi, đk 5 mm, dài 33 cm, gồm 2 phần:</p><p>- Tay cầm AlphaQuick đa chức năng, xoay và tháo ráp được, có cổng tưới rửa</p><p>- Lưỡi kẹp mô Kelly, ngàm tác động kép</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-01 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-01
4554 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở di động trẻ sơ sinh | Máy thở CPAP cho trẻ sơ sinh | A3150 | Advanced Instrumentations, Inc. | Mỹ | Advanced Instrumentations, Inc. | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 310000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-07 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">MÁY THỞ CPAP CHO TRẺ SƠ SINH</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Model : </span><strong style="color: black;">A3150</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Hãng sản xuất: Advanced Instrumentations, Inc. – Mỹ</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Xuất xứ: Mỹ</span></p><p><br></p> | <p>1. Máy chính kèm chân đế có bánh xe: 01 chiếc</p><p>2. Bình làm ấm, ẩm: 01 chiếc</p><p>3. Van giảm áp: 01 chiếc</p><p>4. Cọc IV : 01 chiếc</p><p>5. Bộ tạo bong bóng: 01 bộ</p><p>6. Bộ CPAP size “0” (gồm: đầu kết nối 22mm, ống lượn sóng màu trắng, Băng che mắt 20-28cm, chạc ba dẫn khí thở, ống lượn sóng màu xanh dương, ống thông mũi 00, ống góc 90°, bộ dây): 01 bộ</p><p>7. Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt : 01 bộ&nbsp;</p> |  | <ul><li>Kích thước 45x57x160cm (Rộng x Sâu x Cao)</li><li>Trọng lượng tịnh 15.9kg / Trọng lượng tổng: 17.5kg</li><li>Máy thở CPAP cho trẻ sơ sinh A3150 cung cấp luồng không khí và oxy được làm ẩm và làm ấm với áp suất được kiểm soát qua cột nước.</li><li>Van an toàn cho kiểm soát áp suất</li><li>Bộ trộn tích hợp với cửa thoát khí đo lưu lượng</li><li>Máy tạo độ ẩm với điều khiển vi xử lý và hiển thị nhiệt độ</li><li>Bình làm ấm, ẩm, Khả năng làm nóng nước</li><li>Điều khiển làm nóng</li></ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-06-07 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-06-07
4555 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | VÒNG CHÌ BẢO VỆ TUYẾN GIÁP | 1200-2LF/50 | ProtecX Medical Limited | Anh | ProtecX Medical Limited | Anh | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC |  | Nhóm null |  |  | 5190000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2021-12-31 | <p><strong>VÒNG CHÌ BẢO VỆ TUYẾN GIÁP - Chất liệu: Hợp chất Antimon</strong></p><p><strong>Mã sản phẩm: 1200-2LF/50 </strong></p><p><strong>Hãng sx: ProtecX - UK</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Vương Quốc Anh</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: từ năm 2020</strong></p><p><strong>Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: ISO, CE,</strong></p><p><strong>IEC,…</strong></p> | <p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p><strong>- Bảo vệ tuyến giáp </strong></p><p><strong>- Thiết kế để bảo vệ an toàn vùng cổ, có thể gắn liền với áo bằng khóa dán và có thể gỡ bỏ khi cần thiết.</strong></p><p><strong>- Chất liệu: Hợp chất Antimon </strong></p><p><strong>- Độ bảo vệ tương đương chì dày 0.5mmPb</strong></p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p><strong>- Bảo vệ tuyến giáp </strong></p><p><strong>- Thiết kế để bảo vệ an toàn vùng cổ, có thể gắn liền với áo bằng khóa dán và có thể gỡ bỏ khi cần thiết.</strong></p><p><strong>- Chất liệu: Hợp chất Antimon </strong></p><p><strong>- Độ bảo vệ tương đương chì dày 0.5mmPb</strong></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-30 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-30
4556 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ đục xương | OL305R | B.Braun Medical Inc. | Trung Quốc | B.Braun Medical Inc. | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 2788800 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Dụng cụ đục xương Cottle</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24
4557 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Cây đục xương | OL321R | B.Braun Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 4405800 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>CÂY ĐỤC XƯƠNG MASING, CONG TRÁI, LƯỠI CẮT 1 BÊN, DÀI 178mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-28
4558 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | Máy định danh vi khuẩn | Máy phân tích hơi thở | FANhp | Fischer Analysen Instrumente GmbH | Đức | Fischer Analysen Instrumente GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | Đức | Nhóm 3 |  |  | 732000000 | t | Cái | true | 2021-06-02 | 2021-12-31 | <p>Mục đích sử dụng của FANhp là bằng chứng không xâm lấn của việc nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori. Điều này được thực hiện bằng cách đo sự thay đổi của tỷ lệ 13C / 12C trong CO2 của khí thở ra sau khi hấp thụ urê được làm giàu bằng đồng vị ổn định 13C</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | 2021-06-02 | Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia | 2021-06-02
4559 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Dụng cụ mài xương | OL406R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 1 |  |  | 5529300 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p>Dụng cụ mài xương Fomon, hai đầu có răng mịn, dài 215mm, chiều rộng hai đầu 6,50 mm, 7,50 mm</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thìa nạo xương Uffenrode, cong sang phải, dài 170mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24
4560 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | L/L400 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 416955000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</strong>&nbsp;</p> <ul> <li>Tay cầm khử trùng: 02 Cái/ 1 đầu đèn</li> <li>Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 02 cái</li> <li>Trục xoay trung tâm: 01 Cái</li> <li>Cánh tay chịu lực: 02 cái</li> <li>Vỏ treo trần: 01 Cái</li> <li>Bộ nguồn SMPS: 02 bộ</li> <li>Chóa đèn: 02 Cái</li> <li>Cảm biến vật cản&nbsp;: 04 cái/ 1 đầu đèn</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp; 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4561 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY ĐIỆN TRỊ LIỆU | BTL 5625 PULS | BTL Industries Limited | Bulgaria | BTL Industries Limited | Anh | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | Bulgaria | Nhóm 3 |  |  | 168000000 | t | Cái | true | 2021-04-22 | 2021-12-31 | <p><strong>Thông tin chung</strong></p><p>- Model: BTL-5625 Puls</p><p>- Hãng sản xuất: BTL/Anh</p><p>- Xuất xứ: Châu Âu/Bulgaria</p><p>- Phân nhóm theo TT14: Nhóm 3</p><p>- Năm sản xuất, chất lượng: 2020 trở về sau, mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE</p><p>- Nguồn cung cấp: 115V, 230V, 50-60Hz</p> | <p><strong>. Cấu hình cung cấp</strong></p><p>- Máy chính: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Cáp nối bệnh nhân: 02 cái</p><p class="ql-align-justify">- Cáp nối điện cực: 04 cái</p><p class="ql-align-justify">- Điện cực 5 x7 cm: 04 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bao xốp điện cực 5 x7 cm: 04 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bộ dây đai định vị: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Dây nguồn: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bút dùng cho màn hình cảm ứng: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Xe đẩy máy chính hãng: 01 cái</p><p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p><strong><em>Tính năng chính</em></strong></p><p>- Hệ thống module độc đáo kết hợp đến bốn liệu pháp điều trị trong một thiết bị duy nhất: điện trị liệu, siêu âm trị liệu, laser trị liệu, từ trường trị liệu. Thiết bị có thể nâng cấp về sau.</p><p>- Tất cả các thông tin bệnh nhân quan trọng của bệnh nhân có thể được lưu trữ trong bộ nhớ của thiết bị</p><p>- Thư viện lớn các phác đồ điều trị được cài đặt sẵn giúp sử dụng dễ dàng và hiệu quả</p><p>- Từ điển bách khoa có các hình ảnh giải phẫu minh họa đầy màu sắc</p><p>- Có đầy đủ các dạng sóng tần số thấp, trung bình và các dạng sóng biến đổi</p><p>- Các chuỗi sóng tuần tự có thể lập trình được </p><p>- Có chế độ cường độ không đổi và điện thế không đổi</p><p><br></p><p><br></p><p>CHI TIẾT NHƯ FILE ĐÍNH KÈM </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-04-22 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM | 2021-06-02
4562 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống nội soi dạ dày tá tràng | Combo 3 | Endomed Systems GmbH | Đức | Endomed Systems GmbH | Đức | ["2020"] | Công ty TNHH Betatek | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-24 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>HỆ THỐNG NỘI SOI DẠ DÀY – TÁ TRÀNG</strong></p><p><br></p><p>Model: Combo 3</p><p>Mã hiệu: C3P14</p><p>Hãng sản xuất: EndoMed Systems GmbH – Đức</p><p>Nước sản xuất: Đức</p><p>Năm sản xuất: 2020 trở về sau</p><p>Máy mới 100%</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng ISO , CE</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Betatek | 2021-05-24 | Công ty TNHH Betatek | 2021-05-24
4563 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở di động trẻ sơ sinh | MÁY THỞ CHO TRẺ SƠ SINH | LYRA X2 | aXcent medical GmbH. | Đức | aXcent medical GmbH. | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Đức | Nhóm 3 |  |  | 890000000 | t | Cái | true | 2021-05-27 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY THỞ CHO TRẺ SƠ SINH</strong></p><p><strong>MODEL: LYRA X2</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: AXCENT – ĐỨC</strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: ĐỨC</strong></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến O2: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến lưu lượng: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Valve thở ra: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phổi giả: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây thở cho trẻ sơ sinh: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình làm ẩm: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay đỡ dây thở: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đặt máy thở: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống cao áp khi O2 và khí Air: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ&nbsp;</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là một máy thở điều khiển tuabin không xâm lấn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ NIV và IV bằng giao diện đồ họa.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giám sát tham số toàn diện mô tả đầy đủ kịch bản của tình trạng bệnh nhân đến người chăm sóc.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Một màn hình cảm ứng bố trí dọc 18,5 inch làm cho Vận hành máy thở trơn tru và dễ dàng</p><p> </p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-05-27 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-06-28
4564 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | HEM-8712 | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Việt Nam | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 890000 |  | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18
4565 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần hai nhánh có camera | NOVA.light 700/500 | Nexor Medical GmbH | Đức | Nexor Medical GmbH | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL |  | Nhóm 1 |  |  | 1550000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-21 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ phản xạ– ánh sáng đơn sắc:&nbsp;Thiết kế hệ thống choá phản xạ kép có độ phản xạ cao và có khả năng cải thiện hiệu suất ánh sáng tối đa. Mức tiêu thụ điện năng thấp chỉ 35 Watts</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng hệ thống Ghép Choá (Puzzle-System) sắp xếp choá phản xạ đan lồng vào nhau tạo ra bề mặt phát sáng lớn, độ phân giải bóng tối đa. Choá đèn thiết kế rất mỏng, nhẹ với đồ dày chỉ 55 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đèn thiết kế nguyên khối:&nbsp;Được thiết kế, phát triển và sản xuất độc quyền tại Đức. Đầu đèn được chế tác từ nhôm nguyên khối.&nbsp;Ưu điểm của thiết kế đầu đèn nhôm nguyên khối:&nbsp;an toàn ổn định,&nbsp;khả năng tản nhiệt vượt trội,&nbsp;tối&nbsp;ưu&nbsp;sự lưu&nbsp;thông của các dòng khí&nbsp;từ phẫu trường qua đầu đèn (khả năng khí động học thông minh tạo điều kiện làm mát cao nhất cho đèn LED)&nbsp;,&nbsp;cực kì cứng cáp, bền bỉ,&nbsp;được thiết kế tối ưu và tính năng đáp ứng vượt trội.</p><p><br></p> | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trục treo trần 3 nhánh có tích hợp cánh tay treo màn hình phẫu thuật : 01 bộ</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay đỡ đầu đèn: 02 cái</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay đỡ màn hình phẫu thuật: 01 cái</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện gắn màn hình: 01 bộ</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đèn LED tích hợp 2 tay cầm hợp kim nguyên khối và bảng điều khiển cảm ứng chạm: 02 cái</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Camera phẫu thuật HD và bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay nắm điều chỉnh đa chức năng dùng nhiều lần: 02 cái</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn: 02 cái</p><p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phụ kiện treo trần và lắp ráp (gồm miếng áp trần, trụ đèn và bao phủ chân đế): 01 bộ</p><p>10.&nbsp;&nbsp;Màn hình y tế: 01 cái</p><p>11.&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công nghệ phản xạ– ánh sáng đơn sắc:&nbsp;Thiết kế hệ thống choá phản xạ kép có độ phản xạ cao và có khả năng cải thiện hiệu suất ánh sáng tối đa. Mức tiêu thụ điện năng thấp chỉ 35 Watts</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng hệ thống Ghép Choá (Puzzle-System) sắp xếp choá phản xạ đan lồng vào nhau tạo ra bề mặt phát sáng lớn, độ phân giải bóng tối đa. Choá đèn thiết kế rất mỏng, nhẹ với đồ dày chỉ 55 mm</p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | 2021-06-21 | CÔNG TY TNHH TMDV-SX VICTORY MEDICAL | 2021-06-21
4566 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Hệ thống máy khoan cưa và phụ kiện | Trauma Recon System | Synthes Produktions GmbH | Thụy Sĩ | Synthes GmbH | Thụy Sĩ |  | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) |  | Nhóm 3 |  |  | 430437000 | t | Hệ thống | false | 2020-10-31 | 2022-01-02 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="329"> <tbody> <tr height="414"> <td align="left" height="414" width="329">Hệ thống Trauma Recon System (TRS) là một hệ thống máy chạy bằng pin được sử dụng trong các thủ thuật chỉnh hình thông thường để khoan, cưa và doa mô cứng hoặc xương và mô mềm</td> </tr> </tbody> </table> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="513"> <tbody> <tr height="414"> <td align="left" height="414" width="513"> <p>• Nắp hộp dùng cho hộp vệ sinh khoan TRS<br /> • Tay khoan pin, mô-đun khoan Trauma Recon System (TRS)<br /> • Pin dùng cho&nbsp; khoan Trauma Recon System<br /> • Nắp vô trùng dùng cho khoan Trauma Recon System<br /> • Đầu nối lắp nhanh dùng cho khoan Trauma Rencon System<br /> • Đầu nối lắp nhanh dùng cho khoan Trauma Recon System có khóa mở rộng 7.3mm<br /> • Đầu nối lắp dụng cụ Ream lòng tủy dùng cho khoan Trauma Recon System<br /> • Đầu giữ kim Kirschner dùng cho khoan Trauma Rencon System Ø 1.0 to 4.0 mm<br /> • Đầu lắp dụng cụ Ream DHS/DCS dùng cho khoan Trauma Recon System<br /> • Đầu lắp dụng cụ bắt vít nhanh dùng cho Trauma Rencon System<br /> • Đầu lắp lưỡi cưa loại dài dùng cho cưa Trauma Rencon System<br /> • Nắp khoan dùng cho khoan Trauma Rencon System<br /> • Bộ sạc pin Universal II<br /> • Tay cưa pin, mô-đun khoan Trauma Recon System (TRS)</p> <p>* Lưỡi cưa<br /> * Mũi khoan</p> </td> </tr> </tbody> </table> |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="513"> <tbody> <tr height="414"> <td align="left" height="414" width="513"> <p>• Nắp hộp dùng cho hộp vệ sinh khoan TRS<br /> • Tay khoan pin, mô-đun khoan Trauma Recon System (TRS)<br /> • Pin dùng cho&nbsp; khoan Trauma Recon System<br /> • Nắp vô trùng dùng cho khoan Trauma Recon System<br /> • Đầu nối lắp nhanh dùng cho khoan Trauma Rencon System<br /> • Đầu nối lắp nhanh dùng cho khoan Trauma Recon System có khóa mở rộng 7.3mm<br /> • Đầu nối lắp dụng cụ Ream lòng tủy dùng cho khoan Trauma Recon System<br /> • Đầu giữ kim Kirschner dùng cho khoan Trauma Rencon System Ø 1.0 to 4.0 mm<br /> • Đầu lắp dụng cụ Ream DHS/DCS dùng cho khoan Trauma Recon System<br /> • Đầu lắp dụng cụ bắt vít nhanh dùng cho Trauma Rencon System<br /> • Đầu lắp lưỡi cưa loại dài dùng cho cưa Trauma Rencon System<br /> • Nắp khoan dùng cho khoan Trauma Rencon System<br /> • Bộ sạc pin Universal II<br /> • Tay cưa pin, mô-đun khoan Trauma Recon System (TRS)</p> <p>* Lưỡi cưa<br /> * Mũi khoan</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) | 2020-10-24 | CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) | 2020-11-11
4567 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy siêu âm trị liệu | Máy trị liệu bằng sóng siêu âm | Soleo Sono | Zimmer MedizinSysteme GmbH | Đức | Zimmer MedizinSysteme GmbH | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 200000000 | t | Bộ | true | 2021-02-18 | 2022-12-31 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2020 trở về sau</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE</p><p>- Xuất xứ: Đức </p> | <p>Máy chính&nbsp;kèm phụ kiện&nbsp;: 01 bộ, bao gồm&nbsp;:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 đầu dò tần số&nbsp;0,8 và 2,4 MHz, ø 28 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 đầu dò tần số&nbsp;0,8 và 2,4 MHz, ø 13 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 cáp nguồn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 Giá đỡ cho đầu dò</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 lọ gel siêu âm SonoPlus</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 Xe đẩy</p><p>1 Tài liệu HDSD</p> |  | <ol><li>Đặc tính:</li></ol><p><em>*Dòng Soleoline&nbsp;:</em></p><p>-Thiết kế sáng tạo, mạnh mẽ và rất dễ sử dụng nhờ kích thước nhỏ gọn.</p><p>- Dễ sử dụng nhờ menu trực quan</p><p><strong>* Thiết kế thông minh, đáp ứng các tiêu chuẩn mới</strong></p><p><em>*</em> Giải pháp chuyên môn cho bất kỳ vấn đề y tế</p><p>*Phù hợp với thực tiễn</p><p>- Chương trình cài đặt bắt đầu tùy chỉnh giúp&nbsp;tiết kiệm thời gian điều trị quý giá.</p><p>- Thay đổi các chương trình cài đặt trước và lưu chúng để phù hợp với bệnh nhân .</p><p>- Cài đặt tùy chỉnh được lưu vào thẻ SD</p><p>*Thiết kế toàn diện của thế hệ Soleoline mới kết hợp tính thẩm mỹ với chức năng, công thái học và độ bền.</p><p>*Liệu pháp siêu âm&nbsp;mới</p><p>Soleo Sono kết hợp các liệu pháp siêu âm cổ điển và&nbsp;hiện đại với quy trình SonoSwing mới</p><p><em>*</em> Hữu ích mọi lúc mọi nơi</p><p>*Tiết kiệm thời gian và an toàn</p><p>2. Thông số kỹ thuật</p><p>Nguồn điện 100 - 240 V / 50 Hz / 60 Hz</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 V / 60 Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ&nbsp;: Tối đa. 60 VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân loại bảo vệ&nbsp;: I&nbsp;ứng dụng loại BF</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ hoạt động&nbsp;: Hoạt động liên tục: 30 phút bật, 10 phút tắt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước 322mm x 234mm x 130mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng 2,1 kg</p><p><strong>*Đầu dò siêu âm</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số&nbsp;: <span style="color: black;">0.8 MHz&nbsp;hiệu ưng sâu /2.4 MHz: hiệu ứng bề mặt</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò siêu âm&nbsp;: 01 ổ cho đầu dò không thấm nước đa tần 5 cm<sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;</p><p><em>- </em>Đầu dò nhỏ 1 cm², ERA = 0,67 cm² ở 0,8 MHz,0,65 cm² ở 2,4 MHz</p> | <p>- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.</p><p>- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.</p><p>- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.</p><p>- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)</p><p>- Cung cấp CO, CQ</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-02-18 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-02-19
4568 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Bộ dụng cụ pha chế dược chất phóng xạ | Dụng cụ chắn chì cho xylanh hoặc lọ chứa thuốc phóng xạ (Chắn chì cho xylanh dùng trong y tế loại 1cc, 3cc, 5cc, 10cc) | 007-734, 007-735, 007-736, 007-738 | Biodex Medical Systems, Inc | Mỹ | Biodex Medical Systems, Inc | Mỹ | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Medtec Solutions | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 30000000 | t | Cái | true | 2021-07-05 | 2021-12-31 | <p>Chắn chì cho xylanh dùng trong y tế loại 1cc, 3cc, 5cc và 10cc</p> | <p>Chắn chì cho xylanh dùng trong y tế loại 1cc, 3cc, 5cc, 10cc</p> |  | <p>Tấm chắn tungsten dày 2 mm</p><p>Kính chì mật độ 5,05</p><p>Có thể giữ chặt ống tiêm tránh bị xoay</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Medtec Solutions | 2021-07-05 | Công ty TNHH Medtec Solutions | 2021-07-05
4569 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | HEM-7120 | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Việt Nam | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 910000 |  | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18
4570 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | HEM-7121 | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Việt Nam | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1120000 |  | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18
4571 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy phá rung tim | Máy phá rung tim đồng bộ | Máy phá rung tim | REANIBEX 700 | Osatu S.Coop. | Tây Ban Nha | Osatu S.Coop. | Tây Ban Nha | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 300000000 | t | Cái | false | 2021-03-05 | 2022-03-05 | <p>Máy phá rung tim Reanibex 700 được sử dụng trong các trường hợp cấp cứu đơn giản, cấp cứu phức tạp hoặc khử rung tim trong và ngoài môi trường bệnh viện. Máy phá rung tim Reanibex 700 là một thiết bị có thể mang đi, có thể sử dụng trong xe cấp cứu hoặc tại hiện trường cấp cứu. Máy được chỉ định sử dụng trong quá trình di chuyển bệnh nhân.</p> | <p>_ Máy chính</p><p>_ Bản sốc (người lớn và trẻ em)</p><p>_ Cáp điện tim (loại 5 điện cực)</p><p>_ Dây nguồn</p><p>_ Gel điện tim</p><p>_ Tài liệu hướng dẫn sử dụng</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2021-03-05 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 2021-04-05
4572 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | M210 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 211365000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</strong>&nbsp;</p> <ul> <li>Tay cầm khử trùng: 02 Cái</li> <li>Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 01 cái</li> <li>Trục xoay trung tâm: 01 Cái</li> <li>Cánh tay chịu lực: 01 cái</li> <li>Vỏ treo trần: 01 Cái</li> <li>Bộ nguồn SMPS: 01 bộ</li> <li>Chóa đèn: 01 Cái</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp; 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4573 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch | Máy hàn mạch máu Valleylab LS10 | Valleylab LS10 | Covidien Medical Products (Shanghai) Manufacturing, LLC | Trung Quốc | Covidien Medical Products (Shanghai) Manufacturing, LLC | Mỹ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG |  | Nhóm 2 |  |  | 499800000 | t | Chiếc | true | 2020-10-30 | 2021-12-31 | <p>Máy hàn mạch máu bằng sóng cao tần ứng dụng công nghệ hàn mạch LigaSure được chỉ định với mạch máu, bó mô và mạch bạch huyết có đường kính lên đến 7mm, sử dụng trên các phẫu thuật chuyên ngành như: tiêu hóa, tiết niệu, lồng ngực, phụ khoa, đại trực tràng....</p> | <p>Bao gồm:<br /> 01 máy chính<br /> 01 bàn đạp chân hàn mạch<br /> 01 tay dao cắt hàn mạch mổ mở<br /> 01 tay dao cắt hàn mạch mổ nội soi</p> |  | <p>'- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và phân loại an toàn điện loại 1. Đạt tiêu chuẩn an toàn IEC 60601-1-1; IEC 60601-2-2</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2020-10-30 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG | 2021-06-16
4574 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy đông máu | Biobas 40 | Biobas 40 | Spinreact S.A.U | Tây Ban Nha | Spinreact S.A.U | Tây Ban Nha | ["2020"] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất |  | Nhóm 3 |  |  | 340000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-10 | 2021-12-31 | <p>Máy đông máu biobas 40</p> | <p>4 kênh 18 vị trí cuvete</p> <p>4 vị trí thuốc thử</p> <p>Máy in tích hợp trong máy xét nghiệm.</p> <p>Màn hình LCD</p> | <p>Tự động calib</p> <p>Tự động tính toán</p> <p>Calib tham chiếu lên đến 9 điểm</p> <p>&nbsp;</p> | <p>Xét nghiệm PT, APTT, Fib, TT, ...</p> | [5 empty] | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-10 | Công Ty TNHH TM Hợp Nhất | 2020-11-11
4575 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | Bộ bàn ghế khám tai mũi họng | Hệ thống máy điều trị răng | Taurus C1 | Shinhung Co., Ltd. | Hàn Quốc | Shinhung Co., Ltd. | Hàn Quốc |  | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Dentech | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 800000000 | t | Bộ | false | 2021-06-09 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống máy điều trị răng (bao gồm máy chính, ghế nha khoa và linh kiện, phụ kiện)</p> | <p>- Ghế bệnh nhân: 01 cái</p><p>- Đèn làm việc: 01 cái</p><p>- Ghế phụ tá: 01 cái</p><p>- Tay khoan tốc độ nhanh: 02 cái</p><p>- Tay khoan tốc độ chậm: 01 bộ</p><p>- Ghế nha sỹ: 01 cái</p><p>- Bồn nhổ: 01 cái</p><p>- Máy nén khí : 01 cái</p><p>- Máy cạo vôi siêu âm: 01 cái</p> |  | <p>Điện áp: AC 220V, 60 Hz (có sẵn loại điện áp 110V, 50Hz)</p><p>Năng lượng tiêu thụ: 1.0kVA</p><p>Chuyển động bằng động cơ thủy lực</p><p>Phạm vi nâng ghế: Tối đa 695±20mm, tối thiểu 400±20mm</p><p>Độ dốc lưng ghế: 0±2° ~70±2°</p><p>Chiều dài ghế: 1820mm</p><p>Trọng lượng: 165±5kg</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Dentech | 2021-06-09 | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Dentech | 2021-06-09
4576 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | MÁY THỞ KÈM MÁY NÉN KHÍ | LYRA X1 | aXcent medical GmbH. | Đức | aXcent medical GmbH. | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | Đức | Nhóm 3 |  |  | 730000000 | t | Cái | true | 2021-06-28 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY THỞ KÈM MÁY NÉN KHÍ</strong></p><p><strong>MODEL: LYRA X1</strong></p><p><strong>HÃNG SẢN XUẤT: AXCENT – ĐỨC</strong></p><p><strong>XUẤT XỨ: ĐỨC</strong></p><p><br></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến O2: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến lưu lượng: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Valve thở ra: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phổi giả: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ dây thở cho người lớn: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bình làm ẩm: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay đỡ dây thở: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đặt máy thở: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống cao áp khi O2 và khí Air: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin sạc: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn: 01 cái</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy thở điều khiển tuabin nhỏ gọn với đa chức năng, bao gồm thông khí không xâm lấn và xâm lấn và phù hợp để điều trị cho hầu hết các loại bệnh nhân.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Linh hoạt vận chuyển trong môi trường bệnh viện.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các chế độ thở toàn diện, bao gồm APRV, PRVC, NIV có sẵn cho tất cả các nhu cầu của bệnh nhân và cho tất cả các loại bệnh nhân từ sơ sinh đến người lớn.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng độ phân giải cao có thể thu gọn giúp LYRA X1 được gắn trên xe đẩy mà bạn lựa chọn cho các ứng dụng ICU, cũng như máy thở hiệu suất cao trong toàn bệnh viện và vận chuyển.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-06-28 | CÔNG TY TNHH NIPEXCO | 2021-06-28
4577 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Furuno CA-800 w ISE plastic cuvette | Furuno CA-800 w ISE plastic cuvette | Furuno Electric Co., Ltd. | Nhật Bản | Furuno Electric Co., Ltd. | Nhật Bản | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 4850000000 | t | Bộ | true | 2021-03-01 | 2021-09-30 | <p class="ql-align-justify"><strong>MÁY XÉT NGHIỆM HOÁ SINH TỰ ĐỘNG</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong><em>(Công suất 1200 test/giờ kèm điện giải).</em></strong></p><p class="ql-align-justify">Model: CA-800</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: Furuno Electric Co., Ltd./Nhật Bản</p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ: Nhật bản</p><p class="ql-align-justify">Tiêu chuẩn chất lượng: <em style="color: red;">ISO.</em></p> | <p class="ql-align-justify"><strong><em>Cấu hình bao gồm:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 máy </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tính kèm phần mềm điều khiển (mua trong nước): 01 chiếc&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in khổ giấy A4 (mua trong nước): 01 chiếc&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bệnh phẩm: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng thuốc thử: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cuvette (Thủy tinh): 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ thuốc thử ban đầu: GOT, GPT, Glucose mỗi loại 1 hộp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Calibrator và QC tương ứng với thuốc thử ban đầu: mỗi loại 1 lọ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ hóa chất và điện cực đo điện giải 3 thông số Na, K, Cl: 01 bộ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dịch rửa đi kèm theo máy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lưu điện 3KVA (mua trong nước): 1 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc nước RO công suất (mua trong nước): 20L/giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p><strong><em>Tính năng</em></strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu máy: Máy phân tích truy cập ngẫu nhiên hoặc riêng biệt, tự động hoàn toàn</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất xét nghiệm: 1200 xét nghiệm sinh hóa/giờ + điện giải</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu đo: Điểm cuối, Điểm cuối 2 điểm, Động học, Động học 2 điểm và điện giải</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp phát hiện: &nbsp;Đo trực tiếp độ hấp thụ trong cóng phản ứng một màu hoặc hai màu</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng tiền phân tích ly giải mẫu tự động để đo HbA1c dễ dàng, nhanh chóng và chính xác.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng xét nghiệm đồng thời đo được: 100 xét nghiệm</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng xét nghiệm: 240 xét nghiệm</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng lưu trữ: ≥ 1.000.000 kết quả bệnh phẩm</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng lưu trữ: ≥ 50.000 kết quả QC</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: yellow;">Hệ thống mở (sử dụng hóa chất của hãng khác): Có</span></p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-03-01 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-07-12
4578 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy điều trị bằng oxy cao áp | Máy tạo oxy di động | Mark 5 Nuvo Lite | Nidek Medical Products Inc | Mỹ | Nidek Medical Products Inc | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 46000000 | t | Cái | true | 2021-06-21 | 2022-06-21 | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Máy tạo oxy loại 5L/phút</span></p> | <p><strong>Cấu hình cơ bản</strong></p><p>Máy chính: 01</p><p>Dây nối bình làm ẩm tích hợp trên máy: 01</p><p>Bình làm ẩm: 01</p><p>Ống thở: 01</p><p>Dây nguồn: 01</p><p>Sách hướng dẫn sử dụng: 01</p> | <p><strong>Thông số, chi tiêu kỹ thuật</strong></p><p><strong>Thông số, chi tiêu kỹ thuật</strong></p><p>- Van điều chỉnh lưu lượng có thể khóa được</p><p>- Lưu lượng: 0,125 – 5 lít/phút</p><p>- Đầu ra ô xy bằng kim loại</p><p>- Van điều chỉnh lưu lượng có thể khóa được</p><p>- Nút khởi động lại</p><p><strong>Đặc tính kỹ thuật:</strong></p><p>- Điện áp cung cấp:&nbsp;230 V – 50 Hz</p><p>- Công suất tiêu thụ trung bình: 290 W</p><p>- Nồng độ oxy (tại 5 lít / phút): 90% ( + 6.5% / - 3% )</p><p>- Lưu lượng:&nbsp;0,125 đến 5 lít / phút</p><p>- Mức độ ồn: 40 dBA</p><p>- Áp suất đầu ra: 7,0 psi</p> | <p><strong>Thông số, chi tiêu kỹ thuật</strong></p><p><strong>Thông số, chi tiêu kỹ thuật</strong></p><p>- Van điều chỉnh lưu lượng có thể khóa được</p><p>- Lưu lượng: 0,125 – 5 lít/phút</p><p>- Đầu ra ô xy bằng kim loại</p><p>- Van điều chỉnh lưu lượng có thể khóa được</p><p>- Nút khởi động lại</p><p><strong>Đặc tính kỹ thuật:</strong></p><p>- Điện áp cung cấp:&nbsp;230 V – 50 Hz</p><p>- Công suất tiêu thụ trung bình: 290 W</p><p>- Nồng độ oxy (tại 5 lít / phút): 90% ( + 6.5% / - 3% )</p><p>- Lưu lượng:&nbsp;0,125 đến 5 lít / phút</p><p>- Mức độ ồn: 40 dBA</p><p>- Áp suất đầu ra: 7,0 psi</p> | [5 empty] | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-06-21 | CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN | 2021-06-21
4579 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | L200 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 221760000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</strong>&nbsp;</p> <ul> <li>Tay cầm khử trùng: 02 Cái</li> <li>Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 01 cái</li> <li>Trục xoay trung tâm: 01 Cái</li> <li>Cánh tay chịu lực: 01 cái</li> <li>Bộ nguồn SMPS: 01 bộ</li> <li>Chóa đèn: 01 Cái</li> <li>Cảm biến vật cản: 04 cái</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp; 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4580 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | HEM-7156 | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Việt Nam | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1450000 |  | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18
4581 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | HEM-7361T | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Việt Nam | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2800000 |  | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18
4582 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | HEM-7280T | Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam | Việt Nam | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3100000 |  | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | [9 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18
4583 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị sóng ngắn SSD-500 | SSD-500 | Johari Digital Healthcare Ltd | Ấn Độ | Johari Digital Healthcare Ltd | Ấn Độ | ["2020"] | Công Ty TNHH Pamed | Ấn Độ | Nhóm 6 |  |  | 130000000 | t | Cái | true | 2020-12-30 | 2021-01-31 | <p><strong>Thiết bị điều trị sóng ngắn SSD-500</strong></p> | <h2 class="ql-align-justify">- 01 máy chính: SSD-500 với màn hình màu LCD 7”</h2><h2 class="ql-align-justify">- 01 Cặp điện cực cao su và dây dẫn điện cực.</h2><h2 class="ql-align-justify">- 01 Đèn thử sóng</h2><h2 class="ql-align-justify"><br></h2> |  | <h2 class="ql-align-justify"><strong>Thông số kỹ thuật : </strong></h2><p><br></p><h2 class="ql-align-justify">- 01 ngõ ra với 2 port</h2><h2 class="ql-align-justify">- Dãng sóng hình Sine</h2><h2 class="ql-align-justify">- Chế độ phát: Chế độ Xung và Chế độ liên tục</h2><h2 class="ql-align-justify">- Tần số phát: 27,12 MHz – Bước sóng 11 mét</h2><h2 class="ql-align-justify">- Công suất phát: 500W chế độ xung/ 250W chế độ liên tục.</h2><h2 class="ql-align-justify">- Xung nhịp: 100Hz, 150Hz, 200Hz, 225Hz</h2><h2 class="ql-align-justify">- Độ rộng xung: 1ms – 4ms</h2><h2 class="ql-align-justify">- Thời gian điều trị: 01 - 30 phút.</h2><h2 class="ql-align-justify">- Điều chỉnh cộng hưởng bằng núm xoay vô cực.</h2><h2 class="ql-align-justify">- Công suất tiêu thụ điện: 600VA.</h2><h2 class="ql-align-justify">- Nguồn điện sử dụng: 220VAC; 50Hz</h2><h2 class="ql-align-justify">- Kích thước: 400 × 500 × 1000 mm (Dài×Rộng×Cao).</h2><h2 class="ql-align-justify">- Trọng lượng: 70Kg.</h2> | [5 empty] | Công Ty TNHH Pamed | 2020-12-30 | Công Ty TNHH Pamed | 2020-12-30
4584 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Máy ly tâm đa năng | Rotofix 32A | Andreas Hettich GmbH & Co. KG | Đức | Andreas Hettich GmbH & Co. KG | Đức | ["2020"] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | Đức | Nhóm 3 |  |  | 120000000 | t | Chiếc | false | 2021-05-24 | 2021-06-24 | <p class="ql-align-justify"><strong>Model: ROTOFIX 32A</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Hãng: Hettich – Đức</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong><u>Tính năng:</u></strong></p><p class="ql-align-justify">- Phù hợp với tiêu chuẩn IvD</p><p class="ql-align-justify">- Vỏ bằng kim loại</p><p class="ql-align-justify">- Nắp bằng kim&nbsp;loại</p><p class="ql-align-justify">- Cửa quan sát nằm trên nắp</p><p class="ql-align-justify">- Bảo vệ chống rơi nắp</p><p class="ql-align-justify">- Mở nắp trong trường hợp khẩn cấp</p><p class="ql-align-justify">- Buồng ly tâm bằng thép không gỉ</p><p class="ql-align-justify">- Làm mát bằng không khí</p><p class="ql-align-justify">- Tự động nhận biết rotor</p><p class="ql-align-justify">- Động cơ không dùng chổi than</p><p class="ql-align-justify">- Bảng điều khiển loại E</p><p class="ql-align-justify">- Phát hiện trạng thái không cân bằng</p><p class="ql-align-justify"><strong><u>Bảng điều khiển:</u></strong></p><p class="ql-align-justify">- Chỉ thị tốc độ. Cài đặt với bước tăng 100 vòng/phút</p><p class="ql-align-justify">- Chỉ thị thời gian. Cài đặt theo phút, tối đa 99 phút</p><p class="ql-align-justify">- Nút chuyển hiển thị từ vòng/phút sang lực ly tâm</p><p class="ql-align-justify"><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p class="ql-align-justify">- Phát xạ, miễn nhiễm theo tiêu chuẩn EN/IEC 61326-1, class B</p><p class="ql-align-justify">- Khả năng ly tâm tối đa: 4 x 100 ml/ 6 x 94 ml</p><p class="ql-align-justify">- Tốc độ ly tâm tối đa: 6000 vòng/phút</p><p class="ql-align-justify">- Lực ly tâm tối đa: 4226 RCF</p><p class="ql-align-justify">- Thời gian chạy: 1 – 99 phút, chạy liên tục, chế độ ly tâm ngắn</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn điện: 208 – 240 V, 50-60 Hz</p> | <p><strong>Rotor văng 68 vị trí x 5ml</strong></p><p class="ql-align-justify"><em>Tốc độ: 4000 vòng/ phút</em></p><p><em>Lưc ly tâm: 2164 xg</em></p> |  | <p class="ql-align-justify">Phát xạ, miễn nhiễm theo tiêu chuẩn EN/IEC 61326-1, class B</p><p class="ql-align-justify">- Khả năng ly tâm tối đa: 4 x 100 ml/ 6 x 94 ml</p><p class="ql-align-justify">- Tốc độ ly tâm tối đa: 6000 vòng/phút</p><p class="ql-align-justify">- Lực ly tâm tối đa: 4226 RCF</p><p class="ql-align-justify">- Thời gian chạy: 1 – 99 phút, chạy liên tục, chế độ ly tâm ngắn</p><p class="ql-align-justify">- Nguồn điện: 208 – 240 V, 50-60 Hz</p><p><br></p> | [5 empty] | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2020-12-04 | Công Ty TNHH Nguyên Anh | 2021-05-24
4585 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy khoan đa năng | Máy khoan sọ não chấn thương đa năng | ELAN 4 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Vật tư trang thiết bị y tế Hà Anh | Đức | Nhóm null |  |  | 1630000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-09 | 2022-06-09 | <p>Máy khoan chạy điện, gồm thân máy chính, dây cáp, mô tơ đục sọ, mô tơ cắt sọ, mô tơ khoan chấn thương và các đầu khoan, đầu bắn đinh</p> | <p>Máy khoan chạy điện, gồm thân máy chính, dây cáp, mô tơ đục sọ, mô tơ cắt sọ, mô tơ khoan chấn thương và các đầu khoan, đầu bắn đinh</p> | <p>Máy khoan chạy điện, gồm thân máy chính, dây cáp, mô tơ đục sọ, mô tơ cắt sọ, mô tơ khoan chấn thương và các đầu khoan, đầu bắn đinh</p> | <p>Máy khoan chạy điện, gồm thân máy chính, dây cáp, mô tơ đục sọ, mô tơ cắt sọ, mô tơ khoan chấn thương và các đầu khoan, đầu bắn đinh</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Vật tư y tế Hà Anh | 2021-06-09 | Công ty TNHH Vật tư y tế Hà Anh | 2021-06-09
4586 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | BỒN THỦY TRỊ LIỆU TOÀN THÂN KẾT HỢP ĐIỆN XUNG | ELECTRA CG | Chirana Progress, S.r.o | Slovakia | Chirana Progress, S.r.o | Slovakia |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 920000000 | t | Bộ | true | 2021-03-04 | 2022-12-31 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và ISO 9001</p> | <p>Máy chính kèm phụ kiện 01 bộ, bao gồm:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bậc thang vào bồn: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi sen vệ sinh: 01 chiếc</p> |  | <p><strong>IV. Đặc tính kỹ thuật:</strong></p><p>Bồn tắm trị liệu điện xung Electra CG sử dụng một nguồn điện để tạo ra các dòng điện chữa bệnh được áp dụng trên bệnh nhân trong khi bị ngập trong nước. Bệnh nhân nằm trong bồn tắm bao quanh với các điện cực nằm trên hai bên, phía sau đầu của bệnh nhân và dưới chân. Dòng điện chảy chủ yếu qua nước và bề mặt da của bệnh nhân. Tuy nhiên do sức đề kháng của cơ thể của bệnh nhân cao hơn so với nước, một lượng nhỏ &nbsp;sẽ chảy qua bệnh nhân</p><p><em>Đặc tính:</em></p><p>-Chức năng điều khiển điện tử với màn mình cảm ứng 7” đa màu sắc</p><p>- Hiển thị thời gian và ngày tháng thực </p><p>- Các quy trình hoàn toàn tự động</p><p>- Tạo tới 30 chương trình mới</p><p>- Hàng loạt chương trình lên tới 5 phương thức</p><p>- Hiển thị áp lực tương tự cho vòi mát-xa</p><p>-Trang bị 9 điện cực: 2 điện cực cho chân, 6 điện cực dọc bên, 1 điện cực lưng</p><p>-Hệ thống thoát nước hoàn chỉnh</p><p>-Chân bồn điều chỉnh điều cao</p><p><strong>V. Thông số kỹ thuật</strong></p><p>- Thể tích bồn tắm tối đa: 450 l</p><p>- Thể tích bồn tắm hữu ích: 320 l</p><p>- Thời gian bơm đầy : 3,7&nbsp;phút</p><p>- Thời gian thoát nước: 2,7 phút</p><p>- Chênh lệch nhiệt độ nước: ± 2,5 oC</p><p>- Dòng nước nóng lạnh: 2 x 1“</p><p>- Nhiệt độ nước cao nhất: 60<sup>o</sup> C</p><p>- Trọng lượng: 126 kg</p><p>- Kích thước (dài x rộng x cao) : 2500 x 960 x 920 mm</p><p>- Nguồn cung cấp: 230 V / 50 Hz</p><p>- Điện áp đầu vào: 50 VA</p><p>- Độ chính xác dòng cực đại: +/- 10% </p><p>- Chênh lệch thời gian: + / - 5 giây / giờ</p><p>- Điều chỉnh dòng điện đi qua: 4mA</p><p>- Cường độ dòng điện tối đa: Xấp xỉ 100 mA/s</p><p>- Dải dòng điện: 0-1200 mA</p><p>- Số điện cực: 9</p><p>- Lựa chọn phân cực nguồn, tín hiêu: Từng điện cực</p><p>- Điện áp đầu ra cực đại: 24 V</p><p>- Loại dòng điện: Dòng một chiều </p><p>- Bộ chỉnh lưu nửa bước sóng 50 Hz: Một pha ( MF)</p><p>- Bộ chỉnh lưu toàn sóng 100Hz: Hai pha (DF)</p><p>- Bảo vệ khỏi sự cố điện: Lơp I</p><p>- Lớp vỏ bảo vệ: IP 54</p><p>- Loại dòng điện: Galvanic, Sin, Diadynamic, Faraday, tam giác, răng cưa</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-03-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-03-05
4587 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy sấy đồ vải | Máy sấy đồ vải | Máy sấy đồ vải chuyên dùng trong y tế tại bệnh viện | MD120 | Maxi Companies, Inc. | Mỹ | Maxi Companies, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH AN |  | Nhóm null |  |  | 1050000000 | t | Cái | false | 2021-06-09 | 2021-12-31 | <p>Máy sấy công nghiệp dùng trong y tế</p><p>Model: MD120</p><p>Nhà sản xuất: Maxi Companies/Mỹ</p> | <p>- Máy chính: 01 cái</p><p>- Các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo</p> |  | <p>- Làm bằng: Thép xây dựng hai lớp, đơn khối</p><p>- Máy được sơn tĩnh điện</p><p>- Có bảo vệ quá tải nhiệt</p><p>- Công suất: 54.4 kg </p><p>- Kích thước lồng: 1130 x 1080 mm</p><p>- Dung tích lồng: 1.08 m<sup>3</sup></p><p>- Đường kính cửa: 797mm</p><p>- Mô tơ: 0.56 kW</p><p>- Đường kính ống xả: 356mm</p><p>- Chiều rộng: 1229mm</p><p>- Chiều dài: 1613mm</p><p>- Chiều cao cửa: 657mm</p><p>- Trọng lượng: 787 kg</p><p>- Công suất sấy gas: 375.000 BTU/giờ</p><p>- Lưu lượng khí: 60.9 mm<sup>3</sup></p><p>- Công suất sấy hơi: 204.1 kg/giờ</p><p>- Lưu lượng khí: 60.88 mm<sup>3</sup></p><p>- Công suất sấy điện: 72 kW</p><p>- Lưu lượng khí: 60.88 mm<sup>3</sup></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH AN | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH AN | 2021-06-09
4588 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng | Máy siêu âm xách tay kỹ thuật số | P3 | MEDISONO, LLC | Mỹ | MEDISONO, LLC | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 350000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-12 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY SIÊU ÂM XÁCH TAY</strong></p><p><strong><em>(Đen trắng có phủ màu)</em></strong></p><p><strong>Model: P3</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Medisono</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Mỹ</strong></p><p><strong>Công nghệ ứng dụng</strong></p><p>Hình ảnh cụ thể mô (TSI), Hình ảnh hài hòa mô (THI), Hình thành chùm tia kỹ thuật số (DBF), Lấy nét nhận động (DRF), Khẩu độ động thời gian thực (RDA), Quét tần số động (DFS) và Apodization động.</p><p><strong>Chế độ hiển thị</strong></p><p>B, B + B, 4B, B + M, M và PW.</p><p><strong>Quản lý tập tin</strong></p><p>Hỗ trợ lưu trữ di động.&nbsp;Giao diện USB 2.0 cho phép tải hình ảnh nhanh lên máy tính của bạn ở chế độ thời gian thực.</p><p><strong>Hoạt động</strong></p><p>Bàn phím gấp được thiết kế với trackball rất dễ dàng và thuận tiện cho các loại hoạt động khác nhau.</p><p>Ngoài ra, 12.1 LCD LCD và các đầu dò đa dạng được sử dụng để cung cấp hình ảnh rõ ràng và ổn định.</p> | <p><strong><u>Cấu hình:</u></strong></p> <ul> <li>Máy chính: 01 chiếc</li> <li>Đầu dò convex: 01 chiếc</li> <li>Đầu dò linear/ âm đạo: 01 chiếc</li> <li>Gel siêu âm: 01 lọ</li> <li>Giá đỡ cáp bằng inox: 01 cái</li> <li>Cáp nguồn: 01 chiếc</li> <li>Tài liệu tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2020-11-12 | CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED | 2021-05-24
4589 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Bàn đẻ | Bàn đẻ | BỤC LÊN XUỐNG 2 BẬC (phụ kiện của Bàn Đẻ) | BU-2200 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1700000 | t | Cái | true | 2021-06-06 | 2022-06-06 | <p>- Bục bao gồm 2 bậc lên xuống.</p><p>- Bục bằng inox tấm, mặt bục được dập gân chống trơn trượt.</p> | <p><span style="color: black;">- Bục: 01 cái</span></p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-06 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
4590 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | GĂNG TAY CHÌ | LG60 | ProtecX Medical Limited | Anh | ProtecX Medical Limited | Anh | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC |  | Nhóm null |  |  | 3960000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2021-12-31 | <p><strong>GĂNG TAY CHÌ RR3 CÁC SỐ</strong></p><p><strong>Model: LG60</strong></p><p><strong>Thương hiệu: Protec X</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Malaysia</strong></p><p><strong>Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: ISO, CE,…</strong></p><p><br></p> | <p>Lý tưởng cho X quang, Tim mạch, EP, Phẫu thuật chỉnh hình, Tiết niệu, Nội soi, chẩn đoán,…</p><p>Khả năng co dãn gấp đôi kích thước tạo nên sự thỏi mái và vừa vặn.</p><p>Phần ngón tay mỏng hơn tạo nên độ nhạy cảm giác tối đa. Sử dụng công nghệ Soft-Touch ™ tạo ra bề mặt bên trong mịn màng làm giảm kích ứng da và cải thiện độ nhạy cảm giác.</p><p>Ngón tay cong chính xác về mặt giải phẫu làm giảm mỏi tay.</p><p>Không có bột.</p><p><strong>Độ dày găng tay: 0.6mm</strong></p><p><strong>Mức độ giảm tia bức xạ tương ứng:</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 86% đối với tia phát có điện áp đỉnh: 60KVP </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 69% đối với tia phát có điện áp đỉnh: 80KVP </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 62% đối với tia phát có điện áp đỉnh: 100KVP </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 59% đối với tia phát có điện áp đỉnh: 120KVP </p><p><strong>Quy cách đóng gói: Hộp 3 đôi</strong></p><p><strong>Các size lựa chọn: 6.5 - 7 - 7.5</strong></p> |  | <p>Lý tưởng cho X quang, Tim mạch, EP, Phẫu thuật chỉnh hình, Tiết niệu, Nội soi, chẩn đoán,…</p><p>Khả năng co dãn gấp đôi kích thước tạo nên sự thỏi mái và vừa vặn.</p><p>Phần ngón tay mỏng hơn tạo nên độ nhạy cảm giác tối đa. Sử dụng công nghệ Soft-Touch ™ tạo ra bề mặt bên trong mịn màng làm giảm kích ứng da và cải thiện độ nhạy cảm giác.</p><p>Ngón tay cong chính xác về mặt giải phẫu làm giảm mỏi tay.</p><p>Không có bột.</p><p><strong>Độ dày găng tay: 0.6mm</strong></p><p><strong>Mức độ giảm tia bức xạ tương ứng:</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 86% đối với tia phát có điện áp đỉnh: 60KVP </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 69% đối với tia phát có điện áp đỉnh: 80KVP </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 62% đối với tia phát có điện áp đỉnh: 100KVP </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 59% đối với tia phát có điện áp đỉnh: 120KVP </p><p><strong>Quy cách đóng gói: Hộp 3 đôi</strong></p><p><strong>Các size lựa chọn: 6.5 - 7 - 7.5</strong></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-30 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-30
4591 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | BRC-100 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 70000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>Bồn rửa tay vô trùng với thiết kế màu sắc trắng sáng, sang trọng phù hợp với không gian bệnh viện</p><p> Thiết bị được làm bằng nhựa tổng hợp polyster đúc nguyên khối treo tường, phủ lớp Gelcoat men sứ chống ố, nấm mốc và kháng khuẩn</p> | <p>Kích thước: 900x570x745mm&nbsp;<br /> Điện áp: 220V/50Hz<br /> Vòi cấp nước tự động&nbsp;<br /> Bồn chính: 01 cái<br /> Vòi cấp nước: 01&nbsp;cái</p> <p>Bình nước nóng: 01 cái<br /> Van điện từ: 01&nbsp;cái<br /> Cột lọc: 01 bộ<br /> Đèn UV+ bộ đếm: 01 bộ<br /> Attomat: 01cái<br /> Giá treo bồn: 01 cái</p> |  | <p>Kích thước: 1500x570x745mm&nbsp;<br /> Điện áp: 220V/50Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2021-03-01
4592 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | L400 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 237930000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <table> <tbody> <tr> <td width="200">Đặc tính kỹ thuật:<br /> - Số bóng : 96<br /> - Cường độ ánh sáng: tối đa 160,000Lux<br /> - Điều chỉnh độ sáng 5 mức: 40,000~160,000 Lux<br /> - CRI (Ra): 96 / 95<br /> - Nhiệt độ màu: 3,600/4,200/4,800/5,400 K<br /> - Kích thước trường chiếu: 17× 9cm<br /> - Khoảng cách tiêu cự: 70cm<br /> - Kích thước đầu đèn: 28cm× 17cm<br /> - Nguồn vào: 10 18Vac, 50/60Hz<br /> - Tuổi thọ đèn LED: 50,000 giờ<br /> - Đường kính đầu đèn: 73 cm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cấu hình tiêu chuẩn:&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <td width="200">- Trụ treo đèn<br /> - Cánh tay chịu lực<br /> - Cánh tay xoay<br /> - Vỏ treo trần<br /> - Tay cầm khử trùng<br /> - Chóa đèn<br /> - Trục đèn di động<br /> - Bảng điều khiển</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4593 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa có ISE | Furuno CA-800 w ISE glass cuvette | Furuno CA-800 w ISE glass cuvette | Furuno Electric Co. Ltd | Nhật Bản | Furuno Electric Co. Ltd | Nhật Bản | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 4995000000 | t | Bộ | true | 2021-03-01 | 2021-09-30 | <p class="ql-align-justify"><strong>MÁY XÉT NGHIỆM HOÁ SINH TỰ ĐỘNG</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong><em>(Công suất 1200 test/giờ kèm điện giải).</em></strong></p><p class="ql-align-justify">Model: CA-800</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: Furuno Electric Co., Ltd./Nhật Bản</p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ: Nhật bản</p><p class="ql-align-justify">Tiêu chuẩn chất lượng: <em style="color: red;">ISO.</em></p> | <p class="ql-align-justify"><strong><em>Cấu hình bao gồm:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 máy </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tính kèm phần mềm điều khiển (mua trong nước): 01 chiếc&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in khổ giấy A4 (mua trong nước): 01 chiếc&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bệnh phẩm: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng thuốc thử: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cuvette (Thủy tinh): 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ thuốc thử ban đầu: GOT, GPT, Glucose mỗi loại 1 hộp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Calibrator và QC tương ứng với thuốc thử ban đầu: mỗi loại 1 lọ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ hóa chất và điện cực đo điện giải 3 thông số Na, K, Cl: 01 bộ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dịch rửa đi kèm theo máy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lưu điện 3KVA (mua trong nước): 1 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc nước RO công suất (mua trong nước): 20L/giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p><strong><em>Tính năng</em></strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu máy: Máy phân tích truy cập ngẫu nhiên hoặc riêng biệt, tự động hoàn toàn</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất xét nghiệm: 1200 xét nghiệm sinh hóa/giờ + điện giải</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu đo: Điểm cuối, Điểm cuối 2 điểm, Động học, Động học 2 điểm và điện giải</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp phát hiện: &nbsp;Đo trực tiếp độ hấp thụ trong cóng phản ứng một màu hoặc hai màu</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng tiền phân tích ly giải mẫu tự động để đo HbA1c dễ dàng, nhanh chóng và chính xác.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng xét nghiệm đồng thời đo được: 100 xét nghiệm</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng xét nghiệm: 240 xét nghiệm</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng lưu trữ: ≥ 1.000.000 kết quả bệnh phẩm</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng lưu trữ: ≥ 50.000 kết quả QC</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: yellow;">Hệ thống mở (sử dụng hóa chất của hãng khác): Có</span></p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-03-01 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-07-12
4594 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Banh xương sườn | FB852R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 35343000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p><p><br></p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Banh xương sườn Struck, cỡ nhỏ, bộ hoàn chỉnh, dài 64mm, rộng 102mm, độ mở 70mm, kích thước lưỡi 15x20mm, 20x20mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24
4595 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Tủ đựng thuốc bệnh nhân | TT02 | Hebei Eryou Medical Devices Co., Ltd | Trung Quốc | Hebei Eryou Medical Devices Co., Ltd | Trung Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 2950000 | t | Cái | false | 2020-12-02 | 2021-12-02 | <p><strong>Tủ đựng thuốc bệnh nhân</strong></p><p>- Model: TT02</p><p>- Hãng sx: ERYOU</p><p>- Xuất Xứ: Trung Quốc</p> | <p><strong>Cấu hình cơ bản:</strong></p><p><span style="color: black;">1/ Đặc điểm: Tủ đựng thuốc bệnh nhân</span></p><p><span style="color: black;">- Khung bằng thép sơn tính điện kết hợp nhựa ABS chống han zỉ.</span></p><p><span style="color: black;">- 4 bánh xe di động </span></p><p><br></p><p><br></p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2020-12-02 | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển MKC | 2021-04-03
4596 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy giặt, vắt công nghiệp | Máy giặt, vắt công nghiệp | Máy giặt đồ vải chuyên dùng trong y tế tại bệnh viện | MWSP130 | Maxi Companies, Inc. | Mỹ | Maxi Companies, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH AN |  | Nhóm null |  |  | 1280000000 | t | Cái | true | 2021-06-09 | 2021-12-31 | <p>Máy giặt công nghiệp dùng trong y tế</p><p>Model: MWSP-130</p><p>Nhà sản xuất: Maxi Companies, Inc</p> | <p>- Máy chính: 01 cái</p><p>- Các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm</p> |  | <p>- Các bộ phận làm ướt: Làm bằng thép không gỉ</p><p>- Thiết kế máy nghiêng: 5<sup>o</sup></p><p>- Có hệ thống khóa điện an toàn cho cửa máy</p><p>- Mạch vi xử lý: Điều khiển tối thiểu nhiệt độ, mức nước, tốc độ, thời gian ngưng hoạt động</p><p>- Công suất: 59 kg (1/130)</p><p>- Kích thước máy:</p><p>&nbsp;+ Chiều rộng: 1576 mm</p><p>&nbsp;+ Chiều sâu: 1472mm</p><p>&nbsp;+ Chiều cao: 1745mm</p><p>- Cylinder máy giặt:</p><p>&nbsp;+ Đường kính: 1067mm</p><p>&nbsp;+ Độ sâu: 660mm</p><p>&nbsp;+ Thể tích: 590.1 lít</p><p>- Công suất mô tơ: 7.5 kW</p><p>- Tốc độ Cylinder:</p><p>&nbsp;+ Giặt: 36 vòng/phút</p><p>&nbsp;+ Giũ: 62 vòng/phút</p><p>&nbsp;+ Vắt: 380 vòng/phút</p><p>&nbsp;+ Vắt mức 1: 465 vòng/phút</p><p>&nbsp;+ Vắt mức 2: 580 vòng/phút</p><p>&nbsp;+ Vắt mức 3: 750 vòng/phút</p><p>- Cửa mở:</p><p>&nbsp;+ Đường kính cửa: 622 mm</p><p>&nbsp;+ Độ cao cửa: 843 mm</p><p>- Có hệ thống ống thoát nước, ống nối năng lượng hơi nước, ống dẫn nước, hệ thống cung cấp hóa chất</p><p>- Trọng lượng: 1180 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH AN | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH AN | 2021-06-09
4597 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla | Hệ thống cộng hưởng từ và phụ kiện ( Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla công nghệ số hóa hoàn toàn tại cuộn thu, không tiêu thụ Helium "Helilum-Free") | Ingenia Ambition X | Philips Medical Systems Nederland B.V. | Hà Lan | Philips Medical Systems Nederland B.V. | Hà Lan | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Hà Lan | Nhóm 1 |  |  | 52000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-05 | 2021-06-30 | <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong style="color: black;">Công nghệ helium-free</strong><span style="color: black;"> chỉ với 7 lít Helium lỏng được thiết kế kín hoàn toàn (BlueSeal) để làm lạnh cho khối từ bằng công nghệ micro giúp helium không thể thoát ra và cũng không yêu cầu phải nạp thêm helium trong suốt vòng đời hoạt động của hệ thống (helium-free). </span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;">Ingenia Ambiton X</strong><span style="color: black;"> với thiết kế khoang máy </span><strong style="color: black;">70 cm</strong><span style="color: black;"> đem lại sự thoải mái cho bệnh nhân với không gian rộng hơn</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;">Ingenia Ambiton X </strong><span style="color: black;">là hệ thống kênh độc lập do được trang bị công nghệ số hóa kỹ thuật số hoàn toàn </span><strong style="color: black;">dStream</strong><span style="color: black;">, số lượng kênh thu độc lập được xác định bởi cuộn thu chứ không bị giới hạn bởi hệ thống</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Công nghệ thu hình </span><strong style="color: black;">Compressed SENSE</strong><span style="color: black;"> giúp giảm 50% thời gian chụp với chất lượng hình ảnh tương đương.</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Sử dụng </span><strong style="color: black;">trí tuệ nhân tạo</strong><span style="color: black;"> giúp đơn giản hóa, tự động hóa và giảm thao tác trong quá trình chụp</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Cảm biến theo dõi sinh hiệu không chạm </span><strong style="color: black;">VitalEye</strong><span style="color: black;"> phát hiện nhịp thở nhanh chóng và chính xác mà không cần sử dụng dây đai cảm biến hô hấp </span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;02 màn hình cảm ứng điều khiển và hiển thị </span><strong style="color: black;">VitalScreen</strong><span style="color: black;"> trên khoang giúp vận hành máy chỉ cần một người vận hành với nút chạm thông minh. </span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Công nghệ giảm ồn ứng dụng được trên tất cả các chuỗi xung </span></p><p><span style="color: black;">Tích hợp các phần mềm đáp ứng đầy đủ cho thăm khám từ đầu đến chân, ứng dụng cho thần kinh, toàn thân, cơ xương khớp, tim mạch, ung thư, nhi khoa, ….</span></p> | <p><span style="color: black;">Cấu hình hệ thống gồm :</span></p><p><span style="color: black;">- Khối từ (Magnet) tích hợp hệ thống chênh từ (Gradient) và bộ thu phát sóng RF: 01 HT</span></p><p><span style="color: black;">- Bàn bệnh nhân: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Các cuộn thu nhận (Đầu/cổ/ cột sống tích hợp tại bàn; thân; gối; vai, các chi nhỏ): 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Gói phần mềm đáp ứng đầy đủ cho lập kế hoạch, chụp, xử lý, xem và quản lý bệnh nhân cho các tổ chức Não, đầu/cổ và Cột sống, các Chi và Khớp, Toàn thân, Ung bướu, Tim, Mạch: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Phần mềm và ứng dụng nâng cao : 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Trạm điều khiển, tái tạo và xử lý ảnh: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Trạm làm việc độc lập chuyên dụng với các gói phần mềm đi kèm: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Bộ làm lạnh cho khối từ : 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Các phụ kiện phụ trợ khác (Tủ để cuộn thu, cáng đẩy bệnh nhân không nhiễm từ, bình cứu hỏa, máy rò kim loại, bàn ghế): 01 bộ</span></p> |  | <p> </p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-12-05 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-03-16
4598 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | Đèn chiếu vàng da | MediLED | Medix Medical Devices SRL | Argentina | Medix Medical Devices SRL | Argentina |  | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM |  | Nhóm 6 |  |  | 186747000 | t | Chiếc | true | 2021-06-22 | 2022-12-31 | <p>Hàng mới 100%</p> | <p>1. Đầu đèn : 01 chiếc; 2. Thân đèn: 01 chiếc; 3. &nbsp;Chân đèn: 01 cái</p> |  | <p>Thông số kỹ thuật đính kèm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2020-11-02 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 2021-06-22
4599 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Vén nhĩ | FB865R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 9529800 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Vén nhĩ Cooley- Struck, có khía mảnh, kích thước 35x40mm, dài 265mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24
4600 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ di động | Đèn mổ di động Mach Led 300DF | MACH LED 300DF | Dr. Mach GmbH & Co. KG | Đức | Dr. Mach GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING |  | Nhóm 1 |  |  | 376312650 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-11-09 | <p>Hệ thống đèn mổ công nghệ LED, loại di động, bánh xe di động để sử dụng ở nhiều khoa phòng. Thiết bị được sử dụng trong phòng mổ, phòng khám để hỗ trợ các bác sĩ quan sát vùng phẫu thuật trong các phẫu thuật trên bệnh nhân</p> | <p>Hệ thống đèn bao gồm các thành phần sau:&nbsp;<br />  Nhánh đèn chính / chóa đèn<br />  Hệ thống chân, bánh xe đỡ đèn<br />  Các bóng đèn LED<br />  Khối nguồn<br />  Bảng điều khiển</p> |  | <p>Cường độ sáng ở khoảng cách 1m: 140.000 Lux<br /> Nhiệt độ màu (Kelvin): 4500<br /> Chỉ số hiển thị màu trung bình Ra: 94<br /> Kích thước trường sáng: 17-29 cm<br /> Khoảng cách làm việc ( cm): 70-150 &nbsp;<br /> Đường kính đầu đèn (cm): 55<br /> Nhiệt độ tăng tại đầu đèn: 0,5°C<br /> Số lượng đèn LED: 36&nbsp;<br /> Tuổi thọ đèn LED: ≥ 60.000 h<br /> Tổng công suất tiêu thụ: 50 W</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-09 | CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING | 2020-11-11
4601 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn tiểu phẫu 3 khúc | B5-0265 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 11200000 | t | Bộ | true | 2021-06-06 | 2022-06-06 | <p>- Bàn gồm 3 phần được liên kết với nhau bởi cơ cấu bản lề: Phần đầu -lưng, phần đỡ hông và phần đỡ chân.</p><p>+ Phần đỡ đầu- lưng cho phép điều chỉnh góc nghiêng&nbsp;từ -15° ÷50°.</p><p>+ Phần đỡ chân cho phép điều chỉnh góc nghiêng&nbsp;từ 15° ÷ -50°.</p><p>+ Hai máng đỡ đùi có thể điều chỉnh chiều cao cho phù hợp bằng bu lông.</p> | <p>- Chân bàn:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 &nbsp;bộ</p><p>- Giằng chân bàn:&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p>- Tấm đỡ thân:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Tấm đỡ&nbsp;đầu:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Tấm đỡ chân:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Cụm đỡ đùi:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p>- Đệm mút:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-06 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
4602 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống vận chuyển mẫu và thiết bị phụ trợ | Máy sinh thiết chân không Encor Enspire | E4230 | Dymax, Corp | Mỹ | SenoRx, Inc | Mỹ |  | Công ty TNHH 4-Life Việt Nam | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 2300000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2021-12-31 | <p>- Máy chính: 01 cái</p> <p>- Dây nguồn: 01 dây</p> <p>- Bàn điểu khiển đạp chân - Encor Foot Pedal: 01 cái</p> <p>- Bộ điều khiển kim - Encor Driver: 01 cái</p> | <p style="margin-left:.5in;">- 01 Máy chính</p> <p style="margin-left:.5in;">- 01 Dây nguồn</p> |  | <p>- Hệ thống sinh thiết sử dụng lực hút chân không, sử dụng dưới hướng dẫn của Siêu Âm, Nhũ Ảnh, MRI</p> <p>- Điều khiển trực tiếp bằng màn hình cảm ứng</p> <p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH 4-Life Việt Nam | 2020-11-13 | Công ty TNHH 4-Life Việt Nam | 2020-11-13
4603 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | BRT-03PT | Công Ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế Tuấn Ngọc | Việt Nam | Công Ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế Tuấn Ngọc | Việt Nam | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 90000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>&nbsp;</p> | <table> <tbody> <tr> <td width="550">Model</td> <td width="88">BRT – 03PT</td> </tr> <tr> <td width="550">Bồn chính được làm bằng nguyên liệu sợi thủy tinh và nhựa Polyester (FRP)</td> <td width="88">01 cái</td> </tr> <tr> <td width="550">Đèn UV công suất 12 GPM</td> <td width="88">01 bộ</td> </tr> <tr> <td width="550">Bộ đếm tuổi thọ đèn UV</td> <td width="88">01 bộ</td> </tr> <tr> <td width="550">Bộ trộn nóng lạnh</td> <td width="88">01 bộ</td> </tr> <tr> <td width="550">Bộ lọc nước đầu vào</td> <td width="88">01 bộ</td> </tr> <tr> <td width="550">Hệ thống sensor tự động bơm xà phòng rửa tay (có thể điều chỉnh lưu lượng theo ý muốn từ 2 - 8ml)</td> <td width="88">02 bộ</td> </tr> <tr> <td width="550">Bình nóng lạnh</td> <td width="88">01 cái</td> </tr> <tr> <td width="550">Siphon xả nước đáy bồn</td> <td width="88">01 bộ</td> </tr> <tr> <td width="550">Bơm tăng áp</td> <td width="88">01 cái</td> </tr> <tr> <td width="550">Van giảm áp kèm đồng hồ</td> <td width="88">01 bộ</td> </tr> <tr> <td width="550">Van điện từ (đóng mở nước)</td> <td width="88">03 bộ</td> </tr> <tr> <td width="550">Hệ thống sensor cảm biến hồng ngoại</td> <td width="88">03 bộ</td> </tr> <tr> <td width="550">Điện áp 200-240V AC/50HZ</td> <td width="88">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="550">Công suất: 6.1 KW</td> <td width="88">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="550">Kích thước L(2000) x H(1310) x D(570) mm</td> <td width="88">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="550">Xuất xứ: Việt Nam</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-10-23 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4604 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo Phẫu Tích | FC266R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 139528000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích, ngàm gập góc 30 độ, chiều dài hoạt động 23.5 cm, đường kính 5mm.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24
4605 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | B5-0258 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 10900000 | t | Bộ | true | 2021-06-05 | 2022-06-05 | <p>- Mặt bàn: Bằng Inox tấm Xung quanh mặt bàn có lan can 4 phía</p><p>- Một phía đầu hồi bàn có tay đẩy.</p><p>- Bên trên có máng đèn sưởi với 6 bóng sưởi. Cụm máng đèn có thể điều chỉnh nhiệt độ bằng cách điều chỉnh độ cao thấp của cụm máng đèn bằng tay vặn.</p><p>- Bên dưới có sàn để đồ bằng nan Inox hộp.</p><p>- Bàn có 4 bánh xe chuyển hướng Ø100 mm, trong đó có 2 bánh có phanh.</p> | <p>- Bàn chính:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 &nbsp;cái</p><p>- Đèn sưởi 6 bóng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 &nbsp;bộ</p><p>- Đệm mút:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Bánh xe:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-05 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
4606 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | BRT-02PT | Công Ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế Tuấn Ngọc | Việt Nam | Công Ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế Tuấn Ngọc | Việt Nam | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 60000000 | t | Chiếc | false | 2020-10-23 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>&nbsp;</p> | <table> <tbody> <tr> <td width="550">Model</td> <td width="88">BRT – 02PT</td> </tr> <tr> <td width="550">Bồn chính được làm bằng nguyên liệu sợi thủy tinh và nhựa Polyester (FRP)</td> <td width="88">01 cái</td> </tr> <tr> <td width="550">Đèn UV công suất 8 GPM</td> <td width="88">01 bộ</td> </tr> <tr> <td width="550">Bộ đếm tuổi thọ đèn UV</td> <td width="88">01 bộ</td> </tr> <tr> <td width="550">Bộ trộn nóng lạnh</td> <td width="88">01 bộ</td> </tr> <tr> <td width="550">Bộ lọc nước đầu vào</td> <td width="88">01 bộ</td> </tr> <tr> <td width="550">Hệ thống sensor tự động bơm xà phòng rửa tay (có thể điều chỉnh lưu lượng theo ý muốn từ 2 - 8ml)</td> <td width="88">01 bộ</td> </tr> <tr> <td width="550">Bình nóng lạnh</td> <td width="88">01 cái</td> </tr> <tr> <td width="550">Siphon xả nước đáy bồn</td> <td width="88">01 bộ</td> </tr> <tr> <td width="550">Bơm tăng áp</td> <td width="88">01 cái</td> </tr> <tr> <td width="550">Van giảm áp kèm đồng hồ</td> <td width="88">01 bộ</td> </tr> <tr> <td width="550">Van điện từ (đóng mở nước)</td> <td width="88">02 bộ</td> </tr> <tr> <td width="550">Hệ thống sensor cảm biến hồng ngoại</td> <td width="88">02 bộ</td> </tr> <tr> <td width="550">Điện áp 200-240V AC/50HZ</td> <td width="88">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="550">Công suất: 6 KW</td> <td width="88">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="550">Kích thước L(1390) x H(1310) x D(570) mm</td> <td width="88">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="550">Xuất xứ: Việt Nam</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-10-23 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4607 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kéo Phẫu Tích | FC268R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 139528000 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kéo phẫu tích, ngàm gập góc 70 độ, chiều dài hoạt động 23 cm, đường kính 5mm.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24
4608 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm chẩn đoán | MyLabX7 | Esaote S.p.A | Italy | Esaote S.p.A | Italy | ["2021","2020"] | CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN |  | Nhóm null |  |  | 2500000000 | t | Cái | true | 2021-06-09 | 2022-07-09 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống siêu âm MyLab X7 màn hình LED 21.5’’, được thiết kế cho những ứng dụng sau đây:</p><p>o&nbsp;&nbsp;Bụng</p><p>o&nbsp;&nbsp;Xuyên sọ (Người lớn, Sơ sinh)</p><p>o&nbsp;&nbsp;Tuyến vú</p><p>o&nbsp;&nbsp;Tim (Người lớn, Nhi khoa)</p><p>o&nbsp;&nbsp;Phụ khoa</p><p>o&nbsp;&nbsp;Cơ xương khớp</p><p>o&nbsp;&nbsp;Sản khoa</p><p>o&nbsp;&nbsp;Nhi khoa</p><p>o&nbsp;&nbsp;Bộ phận nhỏ</p><p>o&nbsp;&nbsp;Tuyến giáp</p><p>o&nbsp;&nbsp;Tiết niệu</p><p>o&nbsp;&nbsp;Siêu âm trong phẫu thuật/can thiệp</p><p>o&nbsp;&nbsp;Mạch máu</p><p>o&nbsp;&nbsp;Tổng quát (Sơ sinh, Nhi khoa, Người lớn)</p><p><span style="color: red;">o&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: red;">Phần mềm đô đàn hồi mô động ElaXto</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: red;">o&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: red;">Phần mềm sản khoa 5D thời gian thực</strong></p> | <ul><li>Máy chính</li><li>đầu dò Convex</li><li>đầu dò Linear</li></ul><p>tùy chọn khác</p><ul><li>Đầu dò tim</li><li>Đầu dò âm đạo</li><li>Đầu dò khối 4D</li></ul> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấu hình hệ thống</p><p>o&nbsp;&nbsp;Hệ thống xe đẩy được thiết kế tiện dụng và chắc chắn, dễ dàng điều khiển</p><p>o&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển điều chỉnh dễ dàng:</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quay ngang theo chiều kim đồng hồ: 15°, 22°, 29°, 35°, 43°, 90°</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quay ngang ngược chiều kim đồng hồ: 15°, 22°, 29°, 36°,43°, 180°</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh lên xuống: ±220mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;– 143cm)</p><p>o&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển có đèn nền bao gồm bàn phím Alphanumeric </p><p>o&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng LCD màu với các phím điều khiển và phím mode chức năng .</p><p>o&nbsp;&nbsp;4 bánh xe quay đa hướng có cơ chế khóa cố định vị trí</p><p>o&nbsp;&nbsp;Cần gạt đòn bẩy dễ dàng điều chỉnh độ cao của bảng điều khiển,.</p><p>o&nbsp;&nbsp;Có ngăn đặt các thiết bị ngoại vi bên trong thân máy</p><p>o&nbsp;&nbsp;Bộ giữ dây đầu dò</p><p>o&nbsp;&nbsp;Ngăn giữ Gel và cáp ECG</p><p>o&nbsp;&nbsp;Có các ngăn giữ đầu dò</p><p>o&nbsp;&nbsp;4 cổng kết nối đầu dò đồng thời (3 cổng nhỏ – 1&nbsp;cổng classic)</p><p> &nbsp;</p><p>o&nbsp;&nbsp;Tích hợp hệ thống làm mát với quạt không gây tiếng ồn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN | 2021-06-09
4609 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Giải phẫu bệnh | Máy nhuộm tiêu bản tự động | BD Totaly SlidePrep | BD Totalys SlidePrep | Becton, Dickinson and Company | Mỹ | Becton, Dickinson and Company | Mỹ | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 2752400000 | t | Chiếc | true | 2020-10-22 | 2021-01-22 | <p>Hệ thống chuẩn bị và nhuộm tiêu bản tự động<br /> Công suất: 48 lam/68 phút; 336 lam nhuộm/ 8 giờ</p> | <p>- Máy chính: 01 máy</p> <p>- Bộ phụ kiện chuẩn đi kèm máy: 01 bộ</p> <p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ.</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-10-22 | Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam | 2020-11-16
4610 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | M/M300 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 316800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</strong>&nbsp;</p> <ul> <li>Tay cầm khử trùng: 02 Cái/ 1 đầu đèn</li> <li>Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 02 cái</li> <li>Trục xoay trung tâm: 01 Cái</li> <li>Cánh tay chịu lực: 02 cái</li> <li>Vỏ treo trần: 01 Cái</li> <li>Bộ nguồn SMPS: 01 bộ</li> <li>Chóa đèn: 02 Cái</li> <li>Cảm biến vật cản: 04 cái/ 1 đầu đèn</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp; 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4611 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Kìm mang kim | FC276R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 126506100 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Kẹp mang kim, ngàm cong 3x8mm, chiều dài hoạt động 22.5cm, dài 365mm, đường kính 5mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24
4612 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | epoc Host (mã HH-1009-00-00) | epoc Host (mã HH-1009-00-00) | Epocal Inc. | Canada | Epocal Inc. | Canada |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Canada | Nhóm 1 |  |  | 82950000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-12-31 | <p>Máy chủ của hệ thống phân tích khí máu, điện giải, chất chuyển hóa cầm tay</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="340"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="340"><br /> - Kích thước 147 x 77 x 50 mm (dài rộng cao)<br /> - Pin Lithium 3.7V, 3600 mAh.<br /> - Trọng lượng 395g</td> </tr> </tbody> </table> |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="360"><br /> - Màn hình cảm ứng đa điểm.<br /> - Dùng barcode trực tiếp trên máy để quét mã.<br /> - Kết nối dễ dàng tới phần mềm quản lý. Có thể kết nối wifi.&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-06-09
4613 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Thước đo phẫu thuật | FC357R | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 198231600 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thước đo phẫu thuật, 355mm, chiều dài hoạt động 255mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24
4614 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn thủ thuật gây mê | B5-0264 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 22600000 | t | Bộ | true | 2021-06-05 | 2022-06-05 | <p>- Hồi xe có 1 bàn phụ có thể gấp gọn khi không sử dụng; phía đối diện bao gồm 1 tay đẩy bằng inox ống.</p><p>- Mặt phía trước xe bao gồm 3 ngăn kéo có tay nắm</p><p>- Phía dưới xe bao gồm 1 sàn inox, có lan can xung quanh bằng inox ống</p><p>- Bàn có 4 bánh xe chuyển hướng Ø100 mm, trong đó có 2 bánh có phanh.</p> | <p>- Bàn chính:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 &nbsp;cái</p><p>- Ngăn kéo:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Bánh xe:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-05 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
4615 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | KÍNH CHÌ BẢO VỆ MẮT | ES90 Put - over | ProtecX Medical Limited | Anh | ProtecX Medical Limited | Anh | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC |  | Nhóm null |  |  | 21564000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2021-12-31 | <p><strong>KÍNH CHÌ BẢO VỆ MẮT</strong></p><p><strong>Product code: ES90&nbsp;Put - over</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Phillips Safety Products, Inc.</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Mỹ</strong></p><p><strong>Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: ISO, CE</strong></p> | <p><strong>Tình năng kỹ thuật :</strong></p><p>Khung nylon bền và sành điệu được thiết kế để phù hợp với hầu hết các kiểu kính mắt chống tia độc hại. Các tấm chắn hai bên bảo vệ khỏi người sử dụng cả hai bên mắt. PutOver là một giải pháp tiện lợi, hiệu quả và giá cả phải chăng.</p><p>Tất cả các kính an toàn bức xạ được chế tạo với ống kính chỉ số cao Schott SF6 cho tầm nhìn rõ nhất với khả năng bảo vệ 0.75mm PbEq.</p><p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>Bệ mặt kính được phủ lớp chống ngưng đọng sương mù.</p><p>Chiều rộng tròng kính: 62mm</p><p>Chiều rộng của cầu kính: 15mm</p><p>Chiều dài gọng kính: 145mm</p><p>Chiều cao của tròng kính: 40mm</p><p>Chiều rộng tổng thể phía trước mắt kính: 145mm</p><p>Màu: Đen hoặc Vân</p><p>Chì phía trước tương đương: 0.75mm (+/- 0.05mm) </p><p>Chì mặt bên tương đương: 0.75mm (+/- 0.05mm) </p><p>Vật liệu khung: Durable Nylon</p><p>Trọng lượng: 85 gram</p> |  | <p><strong>Tình năng kỹ thuật :</strong></p><p>Khung nylon bền và sành điệu được thiết kế để phù hợp với hầu hết các kiểu kính mắt chống tia độc hại. Các tấm chắn hai bên bảo vệ khỏi người sử dụng cả hai bên mắt. PutOver là một giải pháp tiện lợi, hiệu quả và giá cả phải chăng.</p><p>Tất cả các kính an toàn bức xạ được chế tạo với ống kính chỉ số cao Schott SF6 cho tầm nhìn rõ nhất với khả năng bảo vệ 0.75mm PbEq.</p><p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>Bệ mặt kính được phủ lớp chống ngưng đọng sương mù.</p><p>Chiều rộng tròng kính: 62mm</p><p>Chiều rộng của cầu kính: 15mm</p><p>Chiều dài gọng kính: 145mm</p><p>Chiều cao của tròng kính: 40mm</p><p>Chiều rộng tổng thể phía trước mắt kính: 145mm</p><p>Màu: Đen hoặc Vân</p><p>Chì phía trước tương đương: 0.75mm (+/- 0.05mm) </p><p>Chì mặt bên tương đương: 0.75mm (+/- 0.05mm) </p><p>Vật liệu khung: Durable Nylon</p><p>Trọng lượng: 85 gram</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-30 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-30
4616 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm khí máu | Epoc Reader | Epoc Reader | Epocal Inc. | Canada | Epocal Inc. | Canada |  | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | Canada | Nhóm 1 |  |  | 82950000 | t | Chiếc | true | 2020-11-06 | 2021-12-31 | <p>Máy phân tích của hệ thống phân tích khí máu, điện giải, chất chuyển hóa cầm tay</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="340"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="340"><br /> - Kích thước 215 x 85 x 50mm.<br /> - Dùng nguồn điện xoay chiều adapter 220V có đầu ra 5VDC, 3A hoặc pin sạc.<br /> - Pin đầy sử dụng khoảng 50 test.</td> </tr> </tbody> </table> |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="360"> <tbody> <tr height="40"> <td height="40" width="360"><br /> - Nhiệt độ hoạt động 15-30<font>°C. Độ ẩm 85%. - Ap suất hoạt động 400-825mmHg.<br /> - Mẫu xét nghiệm 92µl.<br /> - Đo tín hiệu điện tử bằng các bộ cảm biến. - Truyền thông tin bằng bluetooth.</font></td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2020-11-06 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH | 2021-06-09
4617 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | L/L200 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 390736500 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong>CẤU HÌNH &nbsp;TIÊU CHUẨN:</strong></p> <ul> <li>Tay cầm khử trùng: 02 Cái/ 1 đầu đèn</li> <li>Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 02 cái</li> <li>Trục xoay trung tâm: 01 Cái</li> <li>Cánh tay chịu lực: 02 cái</li> <li>Vỏ treo trần: 01 Cái</li> <li>Bộ nguồn SMPS: 02 bộ</li> <li>Chóa đèn: 02 Cái</li> <li>Cảm biến vật cản&nbsp;: 04 cái/ 1 đầu đèn</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp; 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4618 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | BÀN TIÊM-THAY BĂNG 3 TẦNG | B3-0233 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 6000000 | t | Bộ | true | 2021-06-05 | 2022-06-05 | <p>- Bàn có 3 tầng khay, các tầng đều có thanh lan can 4 phía</p><p>- Khay bằng inox tấm được dập liền tấm</p><p>- Bốn bánh xe càng thép, trong đó 2 bánh có phanh</p> | <p>- Bàn chính:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Bánh xe:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-05 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
4619 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Bộ dụng cụ pha chế dược chất phóng xạ | Box Flexi có lọc phóng xạ | LF | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 155000000 | t | Bộ | true | 2021-07-12 | 2022-07-12 | <p>-Box có buồng làm việc bằng nhựa chống phóng xạ.</p><p>-Có quạt hút phóng xạ kèm bộ lọc để hút ra môi trường bên ngoài.</p> | <p>-Tủ nhựa: 01 bộ</p><p>-Quạt hút kèm bộ lọc: 01 bộ</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-07-12 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-07-12
4620 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn đọc phim | Đèn đọc phim X-quang (3 phim) | EV-1100MT | Ecomed (Hong Kong) Industry, Co., Ltd. | Trung Quốc | Ecomed (Hong Kong) Industry, Co., Ltd. | Trung Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 27000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-17 | 2021-11-17 | <p>Đèn đọc phim X quang,&nbsp;Loại đèn <b><i>3 phim</i></b>, tự động bật/ tắt đèn khi để phim vào</p> | <p><strong><u>Cấu hình cung cấp:</u></strong></p> <ul> <li>Đèn đọc 3 phim</li> <li>Dây nguồn</li> <li>Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt</li> </ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-17 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 2020-11-18
4621 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | HỆ THỐNG KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ NHA KHOA | SMILE MINI 04 | Chirana, A.S | Slovakia | Chirana, A.S | Slovakia |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 680000000 | t | Bộ | true | 2021-05-20 | 2022-05-20 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE</p> | <p>Máy chính: 01 bộ</p><p>Ghế khám: 01 cái</p><p>Ghế nha sĩ: 01 cái</p><p>Công tắc chân: 01 cái</p><p>Tài liệu HDSD: 01 bộ</p> |  | <p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đặc tính chung</strong></p><p>• Điều khiển chức năng thông qua bàn phím lá (Foil) trên bàn nha</p><p>• Chức năng điện tử “Giromatic”của động cơ nhỏ (micromotor)</p><p>• Cài đặt nguồn điện qua bàn phím hoặc theo tỷ lệ của công tắc chân</p><p>• Khóa bảng nha sĩ ở vị trí làm việc bằng phanh tay</p><p>• Hệ thống bơm phun</p><p>• Bát sứ xoay (về phía bệnh nhân)</p><p>• Kiểm soát ghế&nbsp;từ hai nơi: từ bàn nha và từ công tắc chân</p><p>• Dịch vụ ghế “ Chair services” ở dưới ghế trước của ghế bệnh nhân</p><p>• Bàn nha sĩ với 4 dụng cụ, có thể để thêm dụng cụ thứ 5</p><p><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đặc tính chi tiết</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>*Bàn nha sĩ với 4 hoặc 5 dụng cụ</strong></p><p>-Bảng điều khiển:</p><p>+Bàn phím lá đa chức năng</p><p>-Chức năng tiêu chuẩn:&nbsp;</p><p>+Cài đặt nguồn / cài đặt tốc độ, cài đặt hướng để xoay dụng cụ, điều khiển ghế</p><p>-Chức năng an toàn:</p><p>&nbsp;+Chức năng STOP - dừng ngay lập tức ghế, chặn kích hoạt đồng thời</p><p>&nbsp;các dụng cụ, chặn chuyển động của ghế khi các dụng cụ đang làm việc,</p><p>&nbsp;cung cấp điện áp thấp trong toàn bộ thiết bị và ghế</p><p><strong>*Bàn phụ trợ</strong></p><p>+Đối với 2 ống dụng cụ: vòi phun nước bọt, ống hút</p><p><strong>*Bệ nhổ</strong></p><p>+ Bát sứ quay có thể tháo rời và khử trùng, lập trình thời gian rót cốc và thời gian rửa bát sứ</p><p>+Hệ thống hút ướt: Hệ thống phun DURR, CATTANI,</p><p><strong>*Công tắc chân</strong></p><p>-Một công tắc chân đơn giản để kích hoạt các công cụ, điều khiển chân đa chức năng với điều khiển hoàn chỉnh cả thiết bị và ghế</p><p><strong>*Ghế bệnh nhân</strong></p><p>-SK1-01: 4 vị trí lập trình</p><p>-Điều khiển ghế theo 3 cách - sử dụng bàn nha sĩ, bàn phụ trợ hoặc bộ điều khiển chân đa chức năng</p><p>-Tải trọng lên tới 200kg</p><p>-Nút chuyển mạch an toàn</p><p>-Thiết kế mỏng và thiết thực giúp tiết kiệm đáng kể không gian của phòng nha khoa</p><p>-Tất cả các kết nối (không khí, nước, ống dẫn, cung cấp điện) cho thiết bị nằm dưới ghế và che hoàn toàn giúp phòng khám hoàn toàn sạch sẽ (không có bất kỳ hộp, ống, dây cáp nằm trên sàn nhà)</p><p><strong>IV. Thông số kỹ thuật</strong></p><p>Kích thước đóng thùng Mini 04 NEW: 1,46 x 0,81 x 1,2m</p><p>Kích thước ghế SK1.01: 1,46 x 0,61 x 0,8m</p><p>Tổng trọng lượng thiết bị: 175 kg</p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-05-20 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-05-24
4622 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi siêu âm | Ống nội soi siêu âm dạ dày | GF-UCT180 | Shirakawa Olympus Co., Ltd | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 4879134000 | t | Ống | true | 2021-06-21 | 2021-09-21 | <p><strong>Ống nội soi siêu âm dạ dày (linear):&nbsp;</strong></p><p>- Trường nhìn:&nbsp;100<sup>0</sup> - Góc nhìn:&nbsp;55<sup>0</sup> (hướng nhìn nghiêng) </p><p>- Độ sâu trường nhìn:&nbsp;3 mm -&nbsp;100 mm </p><p>- Đường kính đầu cuối ống soi:&nbsp;14.6 mm </p><p>- Đường kính thân ống soi:&nbsp;12.6 mm </p><p>- Độ uốn cong: Lên:&nbsp;130<sup>0</sup>; Xuống:&nbsp;90<sup>0</sup>; Phải:&nbsp;90<sup>0</sup>; Trái:&nbsp;90<sup>0</sup> </p><p>- Chiều dài làm việc:&nbsp;1250 mm </p><p>- Chiều dài tổng:&nbsp;1555 mm </p><p>- Kênh dụng cụ:&nbsp;3.7 mm </p><p>- Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ từ đầu ống soi:&nbsp;6 mm </p><p>- Mode hiển thị: B-mode, Color mode, Power mode&nbsp;</p><p>- Phương pháp quét hình: Quét theo tia tiếp tuyến </p><p>- Hướng quét hình: Theo hướng song song với hướng đưa vào của ống soi </p><p>- Tần số: 5/ 6/ 7.5/ 10/ 12 MHz&nbsp;</p><p>- Cách tiếp cận mô quan sát: qua bóng hoặc trực tiếp.</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao, áp dụng bảo hành cho sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất</li><li>Lắp đặt, bàn giao, HDSD vận chuyển</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-06-21 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-06-21
4623 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Kính hiển vi | Kính hiển vi nhiều người quan sát | KÍNH HIỂN VI HỘI CHẨN 3 NGƯỜI QUAN SÁT (NÂNG CẤP DÙNG ĐƯỢC CHO HUỲNH QUANG, PHẢN PHA, PHÂN CỰC, NỀN ĐEN) | Axioscope 5 | Carl Zeiss Microscopy GmbH | Trung Quốc | Carl Zeiss Microscopy GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC |  | Nhóm null |  |  | 1500000000 | t | Chiếc | true | 2020-12-09 | 2021-12-09 | <p><strong style="color: rgb(29, 29, 27);">Đơn giản hơn.&nbsp;Thông minh hơn.&nbsp;Tích hợp hơn.</strong></p><p><strong style="color: rgb(29, 29, 27);">Hiệu suất cao giá cả phải chăng</strong></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Axioscope với khả năng sử dụng vượt trội và tính năng tự động nâng cao. </span></p><p><strong style="color: rgb(29, 29, 27);">Tích hợp kỹ thuật số</strong></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Một trong những lý do tốt nhất để chọn ZEISS là nền tảng tích hợp toàn diện cho phép dữ liệu từ tất cả các kính hiển vi ZEISS được kết nối.</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Kết hợp Axioscope với ZEISS Axiocam và phần mềm ZEISS ZEN 2 trở thành một hệ thống tài liệu kỹ thuật số.&nbsp;Từ điều khiển thiết bị - để chụp ảnh, phân tích và lập tài liệu - để lưu trữ các phân tích có giá trị. Axioscope cung cấp quy trình làm việc được số hóa hoàn toàn.&nbsp;</span></p> | <p class="ql-align-justify">- Thân kính : 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Mâm gắn vật kính loại 6 vị trí: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Bàn để mẫu cơ học: 01 cái</p><p>- Cụm đèn chiếu sáng LED: 01 cái</p><p>- Phin lọc cân bằng trắng: 01 cái</p><p>- Ống kính quan sát: 01 bộ</p><p>- Vật kính "A-Plan" 5x/0.12: 01 cái</p><p>- Vật kính "A-Plan" 10x/0.25: 01 cái</p><p>- Vật kính "A-Plan" 20x/0.45 phản pha: 01 cái</p><p>- Vật kính "A-Plan" 40x/0.65 phản pha: 01 cái</p><p>- Vật kính "A-Plan" 100x/1.25 dầu: 01 cái</p><p>- Hộp tụ quang 0.9/ 1.25, có các vị trí dùng cho kỹ thuật trường sáng, nền đen, phản pha: 01 cái </p><p>- Thị kính 10x/23: 06 cái</p><p>- ống dùng cho thị kính 30<sup>o</sup>/23, hình ảnh đảo ngược: 01 chiếc</p><p>- Giá đỡ cho ống truyền quang: 01 chiếc</p><p>- Bộ quản lý tiết kiệm nguồn sáng: 01 bộ</p><p>- Núm chụp ảnh trên thân kính: 02 cái</p><p>- Diềm thị kính: 06 cái</p><p>- Cổng kết nối Camera: 01 bộ</p><p>- Bộ máy tính mua tại Việt Nam: 01 bộ</p><p>- Túi bảo vệ bẩn: 03 chiếc</p><p>- Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển</p> |  | <p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Điều kiện môi trường xung quanh</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Vận chuyển (trong bao bì):Nhiệt độ môi trường cho phép-40 đến +70 ° C</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Độ ẩm cho phép (không ngưng tụ)tối đa&nbsp;75% ở 35 ° C</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Lưu trữ:Nhiệt độ môi trường cho phép+10 đến +40 ° C</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Độ ẩm cho phép (không ngưng tụ)tối đa&nbsp;75% ở 35 ° C</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Hoạt động:Nhiệt độ môi trường cho phép+10 đến +40 ° C</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Độ ẩm tương đối cho phép (không ngưng tụ)tối đa&nbsp;75% ở 35 ° C</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Độ cao sử dụng được phép cao nhấttối đa&nbsp;2000 m</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Áp suất không khí800 hPa đến 1060 hPa</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Mức độ ô nhiễm2</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Loại bảo vệIP 20</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">An toàn điệnphù hợp với DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1)kết hợp với các quy định CSA và UL</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Danh mục quá ápII</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Khả năng chống ồnphù hợp với DIN EN 61326 / A1</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Điện áp nguồn cho Axioscope 5 với bộ cấp nguồn bên trong100 đến 240 V</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Tần số chính50/60 Hz</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Công suất tiêu thụ của Axioscope 5 với bộ cấp nguồn bên trong60 VA</span></p><p><span style="color: rgb(29, 29, 27);">Bộ cấp nguồn HBO 100 W</span></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-12-09 | Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ và Đầu Tư MDC | 2020-12-09
4624 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | CÁNG Y TẾ | CV10 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 11130000 |  | Cái |  | 2021-04-03 | 2022-12-31 | [9 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-03 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-03
4625 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ | Máy rửa khử khuẩn dụng cụ Tuttnauer | Tiva 15-2V | TUTTNAUER EUROPE B.V | Italy | TUTTNAUER EUROPE B.V | Italy |  | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An |  | Nhóm 3 |  |  | 3630000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-02 | 2021-06-30 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Là thiết bị rửa khử khuẩn hoàn toàn tự động, được điều khiển bằng bộ vi xử lý</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng nguồn điện 380/400V, 3 pha, tần số 50/60Hz</p> | <p>Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn</p> |  | <ul><li>Cấu tạo máy gồm 02 cửa tự động</li><li>Kích thước buồng rửa khử khuẩn : (<span style="color: rgb(0, 0, 204);">810 x 680 x 785) mm</span></li><li>Dung tích 430 lít</li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-03-02 | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-24
4626 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy ly tâm | Máy ly tâm tốc độ ≥ 12.000 vòng/phút | Máy ly tâm tốc độ cao 13500 vòng/phút | Z 207 M | Hermle Labortechnik GmbH | Đức | Hermle Labortechnik GmbH | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | Đức | Nhóm 3 |  |  | 82000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-09 | 2021-08-11 | <p><strong>Máy ly tâm 24 x 1.5/2.0ml, 13.500 vòng/phút</strong></p><p><strong>Model: Z 207 M</strong></p><p>Hãng sản xuất: HERMLE - Đức</p><p>Xuất xứ: Đức</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Máy ly tâm chuyên sử dụng trong phòng thí nghiệm, đặc biệt với trong lĩnh vực y tế, phù hợp tiêu chuẩn dùng trong y tế iVD</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;"><em><u><span class="ql-cursor">﻿</span>Cung cấp bao gổm:</u></em></strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">+ Máy ly tâm điện tử hiện số model Z 207 M </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">+ Rotor góc 24 x 1.5/2.0ml</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Code: 221.59 V01</span></p><p class="ql-align-justify"><em style="color: black;">- Góc nghiêng: 45o</em></p><p class="ql-align-justify"><em style="color: black;">- Tốc độ li tâm: tối đa 13,500 vòng/phút</em></p><p class="ql-align-justify"><em style="color: black;">- Dung tích tối đa: 24 x 1.5/2.0ml</em></p><p class="ql-align-justify"><em style="color: black;">- Lực li tâm: tối đa 17,317 xg</em></p><p class="ql-align-justify"><em style="color: black;">- Bán kính ly tâm tối đa: 8.5cm</em></p><p class="ql-align-justify"><em style="color: black;">- Đường kính ống ly tâm tối đa: 11mm</em></p><p class="ql-align-justify"><em style="color: black;">- Thời gian tăng tốc: 15/110 giây</em></p><p class="ql-align-justify"><em style="color: black;">- Thời gian giảm tốc: 14/118 giây</em></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">+ Dây nguồn và hướng dẫn sử dụng</span></p><p><br></p> | <p><strong><em><u>Tính năng:</u></em></strong></p><p>-&nbsp;Bộ điều khiển bằng vi xử lý với màn hình LCD lớn</p><p>-&nbsp;Khóa nắp điện tử</p><p>- Lựa chọn trước loại rotor</p><p>-&nbsp;Dễ dàng tháo lắp mẫu</p><p>-&nbsp;Tự phát hiện chế độ không cân bằng và tự động ngắt</p><p>- Hệ thống làm mát bằng dòng khí</p><p>- Thời gian tăng tốc và giảm tốc ngắn, trong khoảng 13 giây</p><p>-&nbsp;Sản xuất theo quy định an toàn quốc tế như IEC 61010</p><p>-&nbsp;Độ ồn: &lt; 60 dBA ở tốc độ tối đa</p><p>- Dễ dàng tháo lắp rotor mà không cần các dụng cụ khác.</p><p>- Bảng điều khiển với các phím bấm chạm</p><p>- Dễ dàng thao tác bằng 1 tay</p><p>- Phím bấm dạng màng chống bắn nước (chống thấm)</p><p>- Dễ cài đặt ngay cả khi đi găng tay</p><p>-&nbsp;Hiển thị giá trị cài đặt và giá trị thực</p><p>-&nbsp;Chọn lựa tốc độ theo vòng/phút hoặc theo lực ly tâm g-force, bước cài đặt 10</p><p>-&nbsp;10 cấp độ tăng tốc và 10 mức giảm tốc, có thể đặt chế độ không phanh cho chế độ giảm tốc (giảm hết về 0)</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Cài đặt thời gian chạy từ 10 giây tới 99 giờ 59 phút hoặc liên tục</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Lưu trữ tới 99 lần chạy</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Phím bấm nhanh cho các chu trình chạy ly tâm ngắn</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;"><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Dung tích tối đa: </span><strong style="color: black;">24 vị trí x ống 1.5/2.0ml</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Tốc độ li tâm: </span><strong style="color: black;">tối đa 13,500 vòng/phút</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Thang điều chỉnh tốc độ: </span><strong style="color: black;">200 – 13,500 vòng/phút, bước tăng 10 vòng/phút.</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Cài đặt thời gian: tới 59 phút 50 giây, bước tăng 10 giây; tới 99 giờ 59 phút, bước tăng 1 phút</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Lực li tâm: </span><strong style="color: black;">tối đa 17,317xg</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Điều khiển bằng vi xử lý điện tử, hiển thị bằng màn hình LCD tốc độ cài đặt và tốc độ thực / thời gian chạy.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Kích thước (rộng x cao x sâu): 280 x 240 x 350mm</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Khối lượng: 12,5kg</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Công suất: 170W</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- Nguồn điện: 230V, 50Hz</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-06-09
4627 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | BÀN TIÊM-THAY BĂNG 3 TẦNG | B3-0234 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 10900000 | t | Bộ | true | 2021-06-05 | 2022-06-05 | <p>- Bàn có 3 tầng khay, các tầng đều có thanh lan can inox ống 3 phía (trống phía trước)</p><p>- Bàn có 02 ngăn kéo có tay nắm ở dưới khay trên cùng.</p><p>- Có 4 bánh xe chuyển hướng Ø100 mm, trong đó có 2 bánh có phanh.</p> | <p>- Bàn chính:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Ngăn kéo:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cái</p><p>- Bánh xe:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng </li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-05 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
4628 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | M200 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 159390000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</strong></p> <ul> <li>Tay cầm khử trùng: 02 Cái</li> <li>Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 01 cái</li> <li>Trục xoay trung tâm: 01 Cái</li> <li>Cánh tay chịu lực: 01 cái</li> <li>Vỏ treo trần: 01 Cái</li> <li>Bộ nguồn SMPS: 01 bộ</li> <li>Chóa đèn: 01 Cái</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp; 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4629 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, hóa chất chuyên dụng | Tủ lạnh -25oC bảo quản sinh phẩm chuyên dụng | DW-25L262 | Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd | Trung Quốc | Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 50000000 | t | Cái | true | 2021-06-09 | 2022-07-31 | <p>- Tủ bảo quản phù hợp cho việc bảo quản vắc xin, huyết tương, sinh phẩm…; có thể lắp đặt dùng trong các viện nghiên cứu, các phòng xét nghiệm, phòng thí nghiệm… để bảo quản mẫu.</p><p>- Tủ đông y sinh Haier Biomedical -25°C tối đa hóa không gian lưu trữ. Thiết kế kệ lạnh và thiết bị bay hơi tích hợp cung cấp hiệu suất làm lạnh tối đa.</p><p><strong>- Đặc tính thiết bị:</strong></p><p>+ Chất làm lạnh bền, thân thiện với môi trường.</p><p>+ Lớp cách nhiệt bọt mật độ cao ổn định nhiệt độ</p><p>+ Bộ điều khiển vi xử lý, màn hình kỹ thuật số, điều chỉnh nhiệt độ <strong>từ -10°C đến -25°C</strong></p><p>+ Màn hình hiển thị nhiệt độ LED dễ quan sát</p><p>+ Thiết kế phù hợp và ổn định với dải điện áp rộng từ 187 tới 242VAC</p><p>- <strong>Tính năng an toàn:</strong></p><p>+ Hệ thống báo động đa năng có chuông báo và đèn báo nháy sáng</p><p>+ Cảnh báo các lỗi: báo nhiệt độ cao/thấp, lỗi cảm biến</p><p>+ Khóa cửa đảm bảo an toàn</p><p>+ Ngăn kéo bảo quản mẫu</p> | <p><strong><em><u>Cung cấp bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Máy chính</p><p>- Ngăn kéo đựng mẫu: 07 ngăn</p><p>- Tài liệu HDSD</p> |  | <p><strong><em><u>Thông số kỹ thuật:</u></em></strong></p><p>- Kiểu tủ đứng, 1 cửa kín</p><p>- Phân loại an toàn khí hậu: SN&nbsp;N</p><p>- Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp</p><p>- Chế độ rã Đông: thủ công</p><p>- Môi chất làm lạnh: HC</p><p>- Độ ồn: 34 dB (A)</p><p>- Dải nhiệt độ điều khiển: <strong>-10oC tới -25oC</strong></p><p>- Khả năng làm lạnh tối đa: <strong>-25oC</strong></p><p>- Bộ điều khiển vi xử lý</p><p>- Hiển thị đèn LCD</p><p>- <strong>Dung tích tủ: 262 lít</strong></p><p>- Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 480 x 465 x 1430mm</p><p>- Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 700 x 705 x 1665 mm</p><p>- Trọng lượng tủ: 88kg</p><p>- Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz</p><p>- Công suất: 270 W</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ | 2021-06-09
4630 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ mổ quặm | bộ dụng cụ mổ mộng quặm | Indo Webal Surgical Pvt., Ltd. | Ấn Độ | Indo Webal Surgical Pvt., Ltd. | Ấn Độ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | Ấn Độ | Nhóm null |  |  | 38000000 | t | Bộ | false | 2021-06-02 | 2022-06-03 | <p>Bộ dụng cụ mổ quặm</p> | <ol><li> <span style="color: black;">Kẹp xăng dài 2.25” - IW 962</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp cầm máu Halstead cong, dài 3.5”&nbsp;- IW 957TA</span></li><li> <span style="color: black;">Kéo phẫu tích Iris mảnh thẳng mũi nhọn/nhọn dài 4 inch – Code: IW 1000</span></li><li> <span style="color: black;">Kéo Westcott cong đầu tù – IW 993</span></li><li> <span style="color: black;">Kéo vi phẫu cong đầu sắc, dài 15mm – IW 997</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp mi mắt Berke, lưỡi thẳng, răng cưa dọc có khóa trượt - IW 924</span></li><li> <span style="color: black;">Thanh nâng mí mắt – IW 794</span></li><li> <span style="color: black;">Kìm mang kim Castroviejo cong không khóa – IW 1019</span></li><li> <span style="color: black;">Compa có thước dài 20mm – IW 873</span></li><li> <span style="color: black;">Móc Desmarres,&nbsp;chiều rộng lưỡi 17mm – IW 733T</span></li><li> <span style="color: black;">Móc cơ Graefe thẳng – IW 827</span></li><li> <span style="color: black;">Panh giữ chỉ Alabama thẳng – IW 939</span></li><li> <span style="color: black;">Panh giác mạc St. Martin – IW 897T</span></li><li> <span style="color: black;">Panh Castroviejo cán rộng – IW 894</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp quặm Desmarres phải – IW 926</span></li><li> <span style="color: black;">Bồ cào 4 răng – IW 731</span></li><li> </li></ol> |  | <ol><li> <span style="color: black;">Kẹp xăng dài 2.25” - IW 962</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp cầm máu Halstead cong, dài 3.5”&nbsp;- IW 957TA</span></li><li> <span style="color: black;">Kéo phẫu tích Iris mảnh thẳng mũi nhọn/nhọn dài 4 inch – Code: IW 1000</span></li><li> <span style="color: black;">Kéo Westcott cong đầu tù – IW 993</span></li><li> <span style="color: black;">Kéo vi phẫu cong đầu sắc, dài 15mm – IW 997</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp mi mắt Berke, lưỡi thẳng, răng cưa dọc có khóa trượt - IW 924</span></li><li> <span style="color: black;">Thanh nâng mí mắt – IW 794</span></li><li> <span style="color: black;">Kìm mang kim Castroviejo cong không khóa – IW 1019</span></li><li> <span style="color: black;">Compa có thước dài 20mm – IW 873</span></li><li> <span style="color: black;">Móc Desmarres,&nbsp;chiều rộng lưỡi 17mm – IW 733T</span></li><li> <span style="color: black;">Móc cơ Graefe thẳng – IW 827</span></li><li> <span style="color: black;">Panh giữ chỉ Alabama thẳng – IW 939</span></li><li> <span style="color: black;">Panh giác mạc St. Martin – IW 897T</span></li><li> <span style="color: black;">Panh Castroviejo cán rộng – IW 894</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp quặm Desmarres phải – IW 926</span></li><li> <span style="color: black;">Bồ cào 4 răng – IW 731</span></li></ol><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-06-02 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-06-02
4631 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ, đồ gây mê, ống mềm Tuttnauer | Dry-Ans-1D | TUTTNAUER EUROPE B.V | Italy | TUTTNAUER EUROPE B.V | Italy |  | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An |  | Nhóm 3 |  |  | 880000000 | t | Cái | true | 2021-03-02 | 2021-09-30 | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO9001, ISO 13485 hoặc tương đương</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng nguồn điện 220V-230V, tần số 50Hz</p><p>Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh</p> | <p>Máy chính</p> |  | <ul><li class="ql-align-justify">Thể tích buồng sấy: 350L</li><li class="ql-align-justify">Kích thước ngoài của máy (CxRxS): 1900 x 700 x 450 (mm)&nbsp;</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-03-02 | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-24
4632 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | M300 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 184800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</strong>&nbsp;</p> <ul> <li>Tay cầm khử trùng: 02 Cái</li> <li>Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 01 cái</li> <li>Trục xoay trung tâm: 01 Cái</li> <li>Cánh tay chịu lực: 01 cái</li> <li>Bộ nguồn SMPS: 01 bộ</li> <li>Chóa đèn: 01 Cái</li> <li>Cảm biến vật cản: 04 cái</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp; 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4633 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | SVM-7603 | Nihon Kohden Malaysia SDN. BHD. | Malaysia | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Malaysia | Nhóm 6 |  |  | 140000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-12-31 | <p><strong>Tính năng chung:</strong></p><ul><li>Màn hình màu, tinh thể lỏng&nbsp;10.4 inch</li><li>Theo dõi, cảnh báo các thông số cơ bản trong hồi sức cấp cứu: ECG, Nhịp thở, SpO<sub>2</sub>/mạch, NIBP, nhiệt độ,</li><li>Có thể kết nối mạng và tạo thành hệ thống với máy trung tâm theo dõi</li><li>Có chức năng kết nối giữa các máy với nhau</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-20 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-06-02
4634 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Elite 3 | Elite 3 | Erba Lachema S.R.O | Séc | Erba Lachema S.R.O | Séc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương |  | Nhóm null |  |  | 300000000 | t | Chiếc | true | 2021-05-25 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy xét nghiệm huyết học tự động 22 thông số</strong></p><p>Model: <strong>Elite 3</strong></p><p>Hãng SX: Erba Lachema S.R.O – CH Séc&nbsp;Xuất xứ: Séc/ Hungary</p><p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, máy mới 100% chưa qua sử dụng.</p><p>Công suất: 80 mẫu / giờ</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 máy xét nghiệm chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 máy in nhiệt tích hợp trên máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo, 02 cuộn giấy in nhiệt và 01 bộ hóa chất</p> | [7 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2021-05-25 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đại Dương | 2021-06-02
4635 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Straight Anatomic Titanium Abutment 2mm shoulder | SATA-2 | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức | Ritter Implants GmbH & Co. KG | Đức |  | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | Đức | Nhóm null |  |  | 3915000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2025-11-09 | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan thẳng (SSTA)</li> </ul> <ul> <li>Kích thước SSTA (mm): 2,0</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan thẳng (SSTA)</li> </ul> <ul> <li>Kích thước SSTA (mm): 2,0</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type:circle;"> <li>Trụ titan thẳng (SSTA)</li> </ul> <ul> <li>Kích thước SSTA (mm): 2,0</li> <li>Cho phục hồi</li> </ul> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-09 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 2020-11-11
4636 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim | ECG-3 PLUS | Advanced Instrumentations, Inc. | Mỹ | Advanced Instrumentations, Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 65000000 | f | Chiếc | true | 2021-06-09 | 2021-12-31 | <p>Máy điện tim&nbsp;</p><p>Model: ECG-3 PLUS</p><p><br></p> | <p>- Máy chính tích hợp máy in nhiệt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 chiếc</p><p>- Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p>+ Cáp điện tim:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 chiếc</p><p>+ Điện cực hút:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 chiếc</p><p>+ Điện cực kẹp:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04 chiếc</p><p>+ Giấy ghi:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 chiếc</p><p>+ Dây nguồn:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 chiếc</p><p>+ Cầu chì:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 chiếc</p><p>+ Pin:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 chiếc</p><p>- Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>• Màn hình LCD màu đơn</p><p>• Bộ chuyển đổi A/D: 12 bit</p><p>• Sóng 3 kênh được hiển thị và ghi lại đồng thời</p><p>• Tích hợp máy in nhiệt độ phân giải cao</p><p>• Pin dự phòng có dung lượng lớn tích hợp</p><p>• Điện áp: 100-240V/ 50-60Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-06-09
4637 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | M400 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 211365000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</strong>&nbsp;</p> <ul> <li>Tay cầm khử trùng: 02 Cái</li> <li>Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 01 cái</li> <li>Trục xoay trung tâm: 01 Cái</li> <li>Cánh tay chịu lực: 01 cái</li> <li>Vỏ treo trần: 01 Cái</li> <li>Bộ nguồn SMPS: 01 bộ</li> <li>Chóa đèn: 01 Cái</li> <li>Cảm biến vật cản&nbsp;: 04 cái</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV:&nbsp; 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4638 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | SVM-7603 | Nihon Kohden Malaysia SDN. BHD. | Malaysia | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2019","2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Malaysia | Nhóm 6 |  |  | 170000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-12-31 | <p><strong>Tính năng chung:</strong></p><ul><li>Màn hình màu, tinh thể lỏng&nbsp;10.4 inch</li><li>Theo dõi, cảnh báo các thông số cơ bản trong hồi sức cấp cứu: ECG, Nhịp thở, SpO<sub>2</sub>/mạch, NIBP, nhiệt độ, CO2</li><li>Có thể kết nối mạng và tạo thành hệ thống với máy trung tâm theo dõi</li><li>Có chức năng kết nối giữa các máy với nhau</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2020-11-20 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-06-02
4639 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy Laser điều trị mắt | Máy laser quang đông và phụ kiện Visulas 532s VITE (cấu hình cơ bản) | Visulas 532s VITE | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 2000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy laser quang đông võng mạc đa điểm được ứng dung trong điều trị các bệnh như võng mạc tiểu đường, tắt mạch, tăng sing mạch máu...</p><p>&nbsp;</p> | <p>Bộ điều khiển và nguồn phát laser: 01 hệ thống<br /> Đèn khe đa điểm tích hợp nguồn laser với 5 bước độ phóng đại: 01 chiếc<br /> Ống kính: 01 chiếc<br /> Thị kính 10x: 02 chiếc<br /> Tựa đầu: 01 chiếc<br /> Bộ phận tựa tay 01 chiếc<br /> Đèn định thị ngoài: 01 chiếc<br /> Dây dẫn sáng 2m: 01 chiếc<br /> Chân bàn dạng lệch chân chính hãng: 01 chiếc<br /> Kính tiếp xúc laser quang đông thị trường rộng wild field: 01 chiếc<br /> Bao phủ chống bụi: 01 chiếc</p> |  | <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật đèn khe :<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước điểm laser điều trị: từ 50 đến 1000 µm(không dùng lăng kính), có thể điều chỉnh liên tục, sử dụng cơ chế parfocus, kích cỡ lớn nhất phụ thuộc vào lăng kính sử dụng<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn sáng đèn khe Halogen công suất 12V 30 W&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều dài khe cắt: 1/3/5/9/14 mm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chiều rộng khe cắt: từ 0 đến14 mm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ phóng đại: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ xoay: 0 độ, ±45 độ, 90 độ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Điều khiển khe sáng vi cấp: servo điện</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tính năng kỹ thuật &nbsp;phần laser:&nbsp;<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Loại laser: Laser bước sóng 532nm<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tia định hướng: Diod, bước sóng từ &nbsp;620 đến 650nm, có thể chỉnh được cường độ sáng, công suất ≤1mW tại giác mạc.<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ dài xung(xung đơn): &nbsp;từ 10 đến 2500 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống làm mát : công nghệ tản nhiệt (thermoelectric )<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Độ dài xung(liên tục): từ 20 đến 50 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Khoảng xung(xung đơn): &nbsp;từ 100 đến 6000 ms<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Công suất cực đại tại giác mạc bệnh nhân ≤1,5W<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kích thước: &nbsp;Cao 150 x Rộng 300 x Dài 400 mm, trọng lượng khoảng 14 kg<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguồn điện sử dụng 100 đến 240V, 50/60Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24
4640 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng Tuttnauer | 5596-2V | TUTTNAUER EUROPE B.V | Hà Lan | TUTTNAUER EUROPE B.V | Hà Lan |  | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An |  | Nhóm 3 |  |  | 4400000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-24 | 2021-09-30 | <ul><li>Có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương</li><li>Đáp ứng các tiêu chuẩn và qui định/hướng dẫn kỹ thuật: EN285, ST-8, PED 97/23 EEC, ...</li><li>Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh</li></ul><p><br></p> | <p>Máy chính: 01</p> |  | <p><br></p><ul><li>Dung tích hiệu dụng: 250l</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-24 | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-24
4641 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi siêu âm | Ống nội soi siêu âm dạ dày | GF-UE160-AL5 | Shirakawa Olympus Co., Ltd | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 5176166000 | t | Ống | true | 2021-06-21 | 2021-09-21 | <p><strong>Ống nội soi siêu âm dạ dày (Radial):&nbsp;</strong></p><p>- Trường nhìn:&nbsp;100<sup>o</sup> - Góc nhìn:&nbsp;55<sup>o</sup> (hướng nhìn nghiêng)</p><p>- Độ sâu trường nhìn:&nbsp;3 mm -&nbsp;100 mm - Đường kính đầu cuối ống soi:&nbsp;13.8 mm</p><p>- Đường kính thân ống soi:&nbsp;11.8 mm</p><p>- Độ uốn cong: Lên&nbsp;130<sup>o</sup>; Xuống&nbsp;90<sup>o</sup>; Phải&nbsp;90<sup>o</sup>; Trái&nbsp;90<sup>o</sup>&nbsp;</p><p>- Chiều dài làm việc:&nbsp;1250 mm</p><p>- Chiều dài tổng:&nbsp;1555 mm</p><p>- Kênh dụng cụ:&nbsp;2.2 mm</p><p>- Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ từ đầu ống soi:&nbsp;3 mm</p><p>- Mode hiển thị: B-mode, M-mode, D-mode, Flow-mode, Powerflow-mode</p><p>- Phương pháp quét hình: Dạng tỏa tròn điện từ</p><p>- Hướng quét hình: Theo hướng vuông góc với hướng đưa vào của ống soi</p><p>- Tần số: 5/ 6/ 7.5/ 10 MHz.</p><p>- Siêu âm hòa âm mô (Tissue Harmonic Echo - THE): 3.75S/3.75P/5.0R/5.0H</p><p>- Phạm vi quét hình: 360<sup>o</sup></p><p>- Tiêu điểm: Tối đa có 4 tiêu điểm (giữa F1 và F16)&nbsp;</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao, áp dụng bảo hành cho sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất. </li><li>Lắp đặt, HDSD, bàn giao, vận chuyển. </li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-06-21 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-06-21
4642 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim | ECG-3 PLUS | Advanced Instrumentations, Inc. | Mỹ | Advanced Instrumentations, Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 65000000 | f | Chiếc | true | 2021-06-09 | 2021-12-31 | <p>Máy điện tim&nbsp;</p><p>Model: ECG-3 PLUS</p><p>Hãng sản xuất: Advanced Instrumentations, Inc.&nbsp;</p><p>Xuất xứ: Mỹ</p> | <p>- Máy chính tích hợp máy in nhiệt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 chiếc</p><p>- Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p>+ Cáp điện tim:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 chiếc</p><p>+ Điện cực hút:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 chiếc</p><p>+ Điện cực kẹp:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04 chiếc</p><p>+ Giấy ghi:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 chiếc</p><p>+ Dây nguồn:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 chiếc</p><p>+ Cầu chì:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 chiếc</p><p>+ Pin:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 chiếc</p><p>- Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>• Màn hình LCD màu đơn</p><p>• Bộ chuyển đổi A/D: 12 bit</p><p>• Sóng 3 kênh được hiển thị và ghi lại đồng thời</p><p>• Tích hợp máy in nhiệt độ phân giải cao</p><p>• Pin dự phòng có dung lượng lớn tích hợp</p><p>• Điện áp: 100-240V/ 50-60Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-06-09
4643 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng | Máy hấp tiệt trùng Tuttnauer | T-Max 12L-2V-EP | TUTTNAUER EUROPE B.V | Hà Lan | TUTTNAUER EUROPE B.V | Hà Lan |  | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An |  | Nhóm 3 |  |  | 6600000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-24 | 2021-09-30 | <ul><li>Có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương</li><li>Đáp ứng các tiêu chuẩn và qui định/hướng dẫn kỹ thuật: EN285, ST-8, PED 97/23 EEC, ...</li><li>Sử dụng nguồn điện 380V-400V, tần số 50/60Hz</li><li>Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh</li></ul><p><br></p> | <p>Máy chính: 01</p> |  | <p>Dung tích: 860L</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-24 | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-24
4644 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | bộ dụng cụ thông lệ đạo | Bộ dụng cụ thông lệ đạo | Indo Webal Surgical Pvt., Ltd. | Ấn Độ | Indo Webal Surgical Pvt., Ltd. | Ấn Độ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG |  | Nhóm null |  |  | 17000000 | t | Bộ | false | 2021-06-02 | 2022-06-02 | <p>Bộ dụng cụ mổ chích chắp lẹo</p> | <p> <strong>Bộ que thông lệ đạo - IW 1069 </strong></p><p>Lacrimal Probe làm bằng thép không gỉ, dễ uốn.</p><p>&nbsp;Kích thước: (1) 0000 &amp; 000, (2) 00 &amp; 0, (3) 1 &amp; 2, (4) 3 &amp; 4</p><p> <strong>Kim thông lệ quản tăng cường - IW 1079A</strong></p><p>Lacrimal Cannula dual 0.3 mm side ports 23G, thẳng và cong</p><p> <strong>Que nong lệ đạo hai đầu nhọn - IW 1073</strong></p><p> <strong>Hộp đựng dụng cụ tiệt trùng - IW 1135</strong></p><p>Làm bằng chất dẻo đặc biệt, được thiết kế để chịu được quá trình hấp tiệt trùng, có thể được sử dụng cho phương pháp khử trùng bằng hơi và bằng eto. Kích thước: 124 × 146 × 25 mm</p><p> </p> |  | <p> <strong>Bộ que thông lệ đạo - IW 1069 </strong></p><p>Lacrimal Probe làm bằng thép không gỉ, dễ uốn.</p><p>&nbsp;Kích thước: (1) 0000 &amp; 000, (2) 00 &amp; 0, (3) 1 &amp; 2, (4) 3 &amp; 4</p><p> <strong>Kim thông lệ quản tăng cường - IW 1079A</strong></p><p>Lacrimal Cannula dual 0.3 mm side ports 23G, thẳng và cong</p><p> <strong>Que nong lệ đạo hai đầu nhọn - IW 1073</strong></p><p> <strong>Hộp đựng dụng cụ tiệt trùng - IW 1135</strong></p><p>Làm bằng chất dẻo đặc biệt, được thiết kế để chịu được quá trình hấp tiệt trùng, có thể được sử dụng cho phương pháp khử trùng bằng hơi và bằng eto. Kích thước: 124 × 146 × 25 mm</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-06-02 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-06-02
4645 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | M310 | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | Dentis Co.,Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 196350000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><strong>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN:</strong>&nbsp;</p> <ul> <li>Tay cầm khử trùng: 02 Cái</li> <li>Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 01 cái</li> <li>Trục xoay trung tâm: 01 Cái</li> <li>Cánh tay chịu lực: 01 cái</li> <li>Bộ nguồn SMPS: 01 bộ</li> <li>Chóa đèn: 01 Cái</li> <li>Cảm biến vật cản: 04 cái</li> <li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA + TV: 01 bộ</li> </ul> | [7 empty] | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2020-11-14 | Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc | 2021-07-05
4646 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Bộ điều phối khí | MANIFOLD-AUTO-CO2-1500 | Precision UK Ltd (CPX) | Anh | Precision UK Ltd (CPX) | Anh |  | Công ty Cổ phần Armephaco | Anh | Nhóm null |  |  | 360000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Bộ diều phối khí CO2 loại 2x6, loại 1500l/min&nbsp;</p> | <p>Bộ diều phối khí CO2 loại 2x6, loại 1500l/min&nbsp;</p> |  | <p>Bộ diều phối khí CO2 loại 2x6, loại 1500l/min&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-11-13 | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-12-31
4647 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Hệ thống phẫu thuật nội soi sản khoa | OTV-S200 | Shirakawa Olympus Co., Ltd | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 3500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-21 | 2021-09-21 | <p>Hệ thống phẫu thuật nội soi sản khoa bao gồm các thiết bị và dụng cụ sau:</p><p><br></p><p>-&nbsp;01 Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng: OTV-S200</p><p>-&nbsp;01 Đầu camera: <span style="color: black;">CH-S200-XZ-EB</span></p><p>-&nbsp;01 Dao mổ điện: ESG-400</p><p>-&nbsp;01 Ống kính soi và Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng sản khoa</p><p>-&nbsp;01 Màn hình Sony chuyên dụng nội soi 24 inch: LMD-2435 (Mua tại Việt Nam)</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Xe đẩy hệ thống nội soi (Mua tại Việt Nam)&nbsp;</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng cho các sản phẩm bị lỗi bởi nhà sản xuất</li><li>Không áp dụng bảo hành cho hàng tiêu hao</li><li>Lắp đặt, vận chuyển, HSDS cho người sử dụng. </li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-06-21 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-06-21
4648 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ mổ chích chắp lẹo | Bộ dụng cụ mổ chích chắp lẹo | Indo Webal Surgical Pvt., Ltd. | Ấn Độ | Indo Webal Surgical Pvt., Ltd. | Ấn Độ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | Ấn Độ | Nhóm null |  |  | 33000000 | t | Bộ | false | 2021-06-02 | 2022-06-02 | <p>Bộ dụng cụ mổ chích chắp lẹo</p> | <ol><li> <span style="color: black;">Kéo thẳng , mũi nhọn mảnh, 3,5 inch – IW 999</span></li><li> <span style="color: black;">Kéo cong 3.5 inch – &nbsp;IW 999A </span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp không mấu thẳng –&nbsp;IW 939</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp có mấu thẳng –&nbsp;IW 894</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp 1x2 răng –&nbsp;IW 906</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp mô 1x2 răng – IW 892T</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp động mạch Halsted-Mosquito, thẳng, 125mm – IW 957T</span></li><li> <span style="color: black;">Banh vành mi Barraquer – IW 701</span></li><li> <span style="color: black;">Đè mi Jaeger - IW 794</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp chắp lẹo Desmarres – IW 927</span></li><li> <span style="color: black;">Thìa nạo Mayhoefer – IW 831T</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp kim – IW 1019</span></li><li> <span style="color: black;">Banh mạch máu Desmarres, 14mm, 16cm - IW 928</span></li><li> <span style="color: black;">Cán dao số 3 tay cầm dẹt – IW 1042A</span></li><li> <span style="color: black;">Banh tự giữ vi phẫu - IW 958</span></li></ol><p> </p> |  | <ol><li> <span style="color: black;">Kéo thẳng , mũi nhọn mảnh, 3,5 inch – IW 999</span></li><li> <span style="color: black;">Kéo cong 3.5 inch – &nbsp;IW 999A </span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp không mấu thẳng –&nbsp;IW 939</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp có mấu thẳng –&nbsp;IW 894</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp 1x2 răng –&nbsp;IW 906</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp mô 1x2 răng – IW 892T</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp động mạch Halsted-Mosquito, thẳng, 125mm – IW 957T</span></li><li> <span style="color: black;">Banh vành mi Barraquer – IW 701</span></li><li> <span style="color: black;">Đè mi Jaeger - IW 794</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp chắp lẹo Desmarres – IW 927</span></li><li> <span style="color: black;">Thìa nạo Mayhoefer – IW 831T</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp kim – IW 1019</span></li><li> <span style="color: black;">Banh mạch máu Desmarres, 14mm, 16cm - IW 928</span></li><li> <span style="color: black;">Cán dao số 3 tay cầm dẹt – IW 1042A</span></li><li> <span style="color: black;">Banh tự giữ vi phẫu - IW 958</span></li><li> </li></ol> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-06-02 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-06-02
4649 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ | Tủ sấy dụng cụ Tuttnauer | Dry-Ins-1D | TUTTNAUER EUROPE B.V | Italy | TUTTNAUER EUROPE B.V | Italy |  | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An |  | Nhóm 3 |  |  | 770000000 | t | Cái | true | 2021-05-24 | 2021-09-30 | <p>Có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO9001, ISO 13485 hoặc tương đương</p><p>Sử dụng nguồn điện 220V-230V, tần số 50Hz</p><p>Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh</p> | <p>Máy chính</p> |  | <ul><li class="ql-align-justify">Thể tích buồng sấy: 350L</li><li class="ql-align-justify">Kích thước ngoài của máy (CxRxS): 1900 x 700 x 480 (mm) </li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-24 | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-24
4650 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân (IBP) | PM-2000XL PRO | Advanced Instrumentations, Inc. | Mỹ | Advanced Instrumentations, Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 210000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-09 | 2021-12-31 | <p>Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số ( có IBP)</p><p>Model: PM-2000XL PRO</p><p>Hãng sản xuất: Advanced Instrumentations, Inc.&nbsp;</p><p>Xuất xứ: Mỹ</p> | <p>CẤU HÌNH:</p><p>1.Máy chính màn hình màu chạm TFT LCD độ phân giải cao 15 inch, theo dõi 6 thông số nhịp thở, ECG, Huyết áp không xâm lấn, SpO2, nhiệt độ (2 kênh), IBP: 01 máy</p><p>2.Máy ghi nhiệt: 01 chiếc</p><p>3.Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ</p><p>• Đầu dò nhiệt độ qua da: 01 chiếc</p><p>• Cảm biến SpO2 dành cho người lớn sử dụng nhiều lần: 01 chiếc</p><p>• Cảm biến SpO2 dành cho trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 chiếc</p><p>• Cảm biến SpO2 dành cho trẻ sơ sinh sử dụng nhiều lần: 01 chiếc</p><p>• Bao đo huyết áp người lớn: 01 chiếc</p><p>• Bao đo huyết áp trẻ em: 01 chiếc</p><p>• Bao đo huyết áp trẻ sơ sinh :01 chiếc</p><p>• Dây đo huyết áp với cổng kết nối: 01 chiếc</p><p>• Dây cáp ECG tích hợp 5-điện cực: 01 chiếc</p><p>• Dây nguồn: 01 chiếc</p><p>• Điện cực dùng cho người lớn dùng một lần, (10 chiếc / gói): 03 gói</p><p>• Pin Lithium-Ion sạc: 01 chiếc</p><p>• Bộ đo IBP: 01 chiếc</p><p>4.Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p> |  | <p>1. Máy chính màn hình màu chạm TFT LCD độ phân giải cao 15 inch, theo dõi 6</p><p>thông số nhịp thở, ECG, Huyết áp không xâm lấn, SpO2, nhiệt độ (2 kênh), IBP.</p><p>1. Đặc điểm chung: PM-2000XL PRO – được thiết kế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc khắt khe, chăm sóc sau gây mê và trong phòng phẫu thuật.</p><p>- Màn hình màu TFT LCD độ phân giải cao</p><p>- Màn hình cảm ứng, vận hành trực quan thông qua việc ấn vào các thông số hoặc dạng sóng.</p><p>Đặc điểm vật lý:</p><p>Kích thước:&nbsp;&nbsp;370mm (dài) x 175mm (rộng) x 320mm (cao)</p><p>Trọng lượng:&nbsp;&nbsp;7 kg (có 1 pin)</p><p>Nguồn điện</p><p>Nguồn điện xoay chiều AC: 100-240V AC, 50/60HZ</p><p>Pin bên trong:&nbsp;Pin sạc Lithium -Ion /14.8 V, 5000 mAh&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-06-09
4651 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn tiêm-thay băng 3 tầng | B3-0230 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 4900000 | t | Bộ | true | 2021-06-05 | 2022-06-05 | <p>- Bàn có 3 tầng khay, các tầng đều có thanh lan can 4 phía</p><p>- Khay bằng inox tấm được dập liền tấm</p><p>- Bốn bánh xe càng thép, trong đó 2 bánh có phanh</p> | <p>- Bàn chính:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Bánh xe:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-05 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
4652 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy Laser điều trị mắt | Máy laser quang đông võng mạc đa điểm | Integre Pro Scan LP6G | Ellex Medical Pty Ltd | Australia | Ellex Medical Pty Ltd | Australia | ["2020"] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An |  | Nhóm 3 |  |  | 2095240000 | t | Chiếc | false | 2021-01-05 | 2021-03-05 | <p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Model: Integre Pro Scan LP6G</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: Ellex Medical Pty, Ltd</p><p class="ql-align-justify">­&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất: Úc</p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Chân bàn điện chính hãng đi theo máy chính.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bàn đạp điều khiển</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Khăn che bụi</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ lọc tia laser kiểu mô tơ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Thấu kính </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bảng cảnh báo laser</p><p class="ql-align-justify">- 01 Bộ hướng dẫn sử dụng Anh + Việt</p> |  | <p class="ql-align-justify"><em>Integre Pro scan LP6G Là thiết bị điều trị mắt bằng laser đa điểm. Dùng tia laser bước sóng cỡ 532nm phát ra từ nguồn laser rắn Nd tần số kép chiếu vào võng mạc để quang đông tổ chức bệnh trong võng mạc, qua đó triệt tiêu sự phát triển của tố chức bệnh đó.</em></p><p class="ql-align-justify"><em>Các kiểu hình bắn: Đường thẳng(2 đến 7 điểm bắn), hình chữ nhật, hình vuông điểm bắn), hình tam giác) , hình tròn kín tiểm bắn),đường tròn (điểm bắn), đường cung điểm bắn, cung tròn 60, cung tròn 120 .</em></p><p class="ql-align-justify"><em>Độ rộng xung bắn: 10, 20, 30 ms; Single Spot: 10 – 8000 ms</em></p><p class="ql-align-justify"><em>Chế độ lặp: Bắn đơn: 50 – 1000 ms</em></p><p class="ql-align-justify"><em>Nguồn điện cấp: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 800 VA</em></p><p><em>Kích thước: (HxWxD:) 62 x 76 x 47 cm</em></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-01-05 | Công ty TNHH Thiết bị y Khoa Tâm An | 2021-01-05
4653 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Furuno CA-800 w/o ISE, plastic cuvette | CA-800 w/o ISE, plastic civette | Furuno Electric Co. Ltd | Nhật Bản | Furuno Electric Co. Ltd | Nhật Bản | ["2021"] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 4061400000 | t | Bộ | true | 2021-03-01 | 2021-09-30 | <p class="ql-align-justify"><strong>MÁY XÉT NGHIỆM HOÁ SINH TỰ ĐỘNG</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong><em>(Công suất 800 test/giờ , không kèm điện giải).</em></strong></p><p class="ql-align-justify">Model: CA-800</p><p class="ql-align-justify">Hãng sản xuất: Furuno Electric Co., Ltd./Nhật Bản</p><p class="ql-align-justify">Xuất xứ: Nhật bản</p><p class="ql-align-justify">Tiêu chuẩn chất lượng: <em style="color: red;">ISO.</em></p> | <p class="ql-align-justify"><strong><em>Cấu hình bao gồm:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 máy </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy tính kèm phần mềm điều khiển (mua trong nước): 01 chiếc&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in khổ giấy A4 (mua trong nước): 01 chiếc&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bệnh phẩm: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng thuốc thử: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cuvette (Thủy tinh): 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ thuốc thử ban đầu: GOT, GPT, Glucose mỗi loại 1 hộp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Calibrator và QC tương ứng với thuốc thử ban đầu: mỗi loại 1 lọ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ hóa chất và điện cực đo điện giải 3 thông số Na, K, Cl: 01 bộ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dịch rửa đi kèm theo máy</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lưu điện 3KVA (mua trong nước): 1 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc nước RO công suất (mua trong nước): 20L/giờ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ</p><p><br></p> |  | <p><strong><em>Tính năng</em></strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu máy: Máy phân tích truy cập ngẫu nhiên hoặc riêng biệt, tự động hoàn toàn</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất xét nghiệm: 1200 xét nghiệm sinh hóa/giờ + điện giải</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu đo: Điểm cuối, Điểm cuối 2 điểm, Động học, Động học 2 điểm và điện giải</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phương pháp phát hiện: &nbsp;Đo trực tiếp độ hấp thụ trong cóng phản ứng một màu hoặc hai màu</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng tiền phân tích ly giải mẫu tự động để đo HbA1c dễ dàng, nhanh chóng và chính xác.</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng xét nghiệm đồng thời đo được: 100 xét nghiệm</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng xét nghiệm: 240 xét nghiệm</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng lưu trữ: ≥ 1.000.000 kết quả bệnh phẩm</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng lưu trữ: ≥ 50.000 kết quả QC</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: yellow;">Hệ thống mở (sử dụng hóa chất của hãng khác): Có</span></p><p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-07-12 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông | 2021-07-12
4654 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU 2D | ECUBE 5 | Alpinion Medical Systems Co.,ltd | Hàn Quốc | Alpinion Medical Systems Co.,ltd | Hàn Quốc |  | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam |  | Nhóm 2 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>&nbsp; </p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="264"> <tbody> <tr height="546"> <td height="546" width="264">Hệ thống máy chính E-CUBE 5<br /> - Màn hình LED 19.5 inch<br /> - 02 cổng cắm đầu dò<br /> - Đầu dò Convex (C1-6T), tần số 1MHz - 6MHz , ứng dụng siêu âm ổ bụng, sản khoa, phụ khoa<br /> - Đầu dò Linear (L3-12T), tần số 3MHz-12MHz, ứng dụng siêu âm tuyến vú, mạch máu, cơ xương khớp<br /> - Hệ thống quản lí dữ liệu siêu âm E-View™<br /> - Chương trình tính toán thước đo siêu âm cơ bản, sản khoa, phụ khoa, mạch máu, tuyến vú, tuyến giáp, cơ xương khớp<br /> - Công nghệ hình ảnh giảm đốm nhiễu SRI, hình ảnh Harmonic<br /> - Doppler màu, Doppler xung, Dopppler năng lượng<br /> - Ổ cứng HDD 500Gb<br /> - Phụ kiện chuẩn<br /> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2020-11-18 | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2021-06-02
4655 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | BÀN TIÊM-THAY BĂNG 2 TẦNG | B3-0227 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 4000000 | t | Bộ | true | 2021-06-05 | 2022-06-05 | <p>- Bàn có 2 tầng khay.</p><p>- Khay bằng inox tấm được dập liền tấm</p><p>- Bốn bánh xe càng thép, trong đó 2 bánh có phanh</p> | <p>- Bàn chính:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Bánh xe:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-05 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
4656 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ công nghệ LED treo trần 2 chóa 160.000 lux + 160.000 lux, có camera kèm màn hình phẫu thuật chuyên dụng và cánh tay treo trần | Chromophare F628/F628 | Berchtold GmbH & Co. KG | Đức | Berchtold GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2419200000 | t | Chiếc | true | 2020-11-20 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-11 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-11
4657 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Đèn mổ công nghệ LED treo trần 2 chóa 160.000 lux + 160.000 lux | Chromophare F628/F628 | Berchtold GmbH & Co. KG | Đức | Berchtold GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1132800000 | t | Chiếc | true | 2020-11-20 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-11 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-07-03
4658 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần có chức năng hàn mạch | Dao đốt lưỡng cực hàn mạch AESCULAP® Caiman® | GN200 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 420000000 | t | Bộ | false | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Model: GN200</p><p class="ql-align-justify"><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u>:</em></strong></p><p class="ql-align-justify">Dao mổ lưỡng cực hàn mạch sử dụng cho các loại phẫu thuật mổ mở và nội soi.</p><p class="ql-align-justify">Chức năng hàn mạch máu: có khả năng hàn các mạch máu, mạch bạch huyết và bó mô có đường kính ≥ 7mm</p><p class="ql-align-justify">Tay dao hàn mạch máu có chức năng hàn và cắt lạnh (lưỡi cắt kim loại) độc lập, tự động hàn và có tín hiệu báo bằng âm thanh khi hàn xong.</p><p class="ql-align-justify">Kích hoạt năng lượng trên tay cầm dụng cụ</p><p class="ql-align-justify">Dòng ngàm Maryland: Chiều dài hàn mạch: ≥ 21.5 mm, Chiều dài cắt mạch: ≥ 20 mm</p><p class="ql-align-justify">Dòng thân tay dao có thể gập góc, di chuyển qua lại góc ≥ 80 độ:&nbsp;Chiều dài hàn mạch: ≥ 26.5 mm, Chiều dài cắt mạch: ≥ 23.5 mm</p><p class="ql-align-justify">Dụng cụ ép mô đồng đều trong hàm dụng cụ và xoay trục được 360 độ</p><p class="ql-align-justify">Dụng cụ có cung cấp khớp nối đầu xa gập góc 80 độ (40 độ trái / 40 độ phải)</p><p class="ql-align-justify">Hàm dụng cụ với cơ chế đóng lại ở đầu trước</p><p class="ql-align-justify">Vật liệu tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân không có latex, thủy ngân và DEHP</p><p class="ql-align-justify">Chức năng cắm và sử dụng (Plug and Play) với thiết bị và dụng cụ</p><p class="ql-align-justify">Hai chế độ hàn mạch (Tiêu chuẩn và Cộng thêm)</p><p class="ql-align-justify">Máy phát điện với màn hình trung tâm</p><p class="ql-align-justify">Máy phát điện thực hiện tự kiểm tra</p><p class="ql-align-justify">Bề mặt cho phép khử trùng lau</p><p class="ql-align-justify">Âm lượng âm thanh có thể được điều chỉnh trong 5 bước (1-5)</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;Kết nối USB và RS232 để hỗ trợ bảo trì.</p><p class="ql-align-justify">Phân loại IIb</p><p class="ql-align-justify">Công suất đầu ra 2 x 150W trên 50Ohmư</p><p class="ql-align-justify">Cân nặng 8,1kg</p><p class="ql-align-justify">Kích thước (L x W x H) 400mm x 335mm x 100mm</p><p class="ql-align-justify">Lớp bảo vệ CF</p><p class="ql-align-justify">Tần số hoạt động của máy phát RF lưỡng cực 4</p><p class="ql-align-justify">Kích hoạt năng lượng trên công tắc chân</p><p class="ql-align-justify"><strong>Phụ kiện:</strong></p><p class="ql-align-justify">Tay dao hàn mạch mổ mở 5mm, ngàm cong dạng Maryland</p><p>Tay dao hàn mạch mổ nội soi 5mm, ngàm cong dạng Maryland, dài 36cm</p><p>Bàn đạp chân hàn mạch</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-04-14 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24
4659 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy điện tim | ECG-3 PLUS | Advanced Instrumentations, Inc. | Mỹ | Advanced Instrumentations, Inc. | Mỹ | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 65000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-09 | 2021-12-31 | <p>Máy điện tim&nbsp;</p><p>Model: ECG-3 PLUS</p><p>Hãng sản xuất: Advanced Instrumentations, Inc.&nbsp;</p><p>Xuất xứ: Mỹ</p> | <p>- Máy chính tích hợp máy in nhiệt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 chiếc</p><p>- Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p>+ Cáp điện tim:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 chiếc</p><p>+ Điện cực hút:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 chiếc</p><p>+ Điện cực kẹp:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04 chiếc</p><p>+ Giấy ghi:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 chiếc</p><p>+ Dây nguồn:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 chiếc</p><p>+ Cầu chì:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 chiếc</p><p>+ Pin:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 chiếc</p><p>- Hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p>• Màn hình LCD màu đơn</p><p>• Bộ chuyển đổi A/D: 12 bit</p><p>• Sóng 3 kênh được hiển thị và ghi lại đồng thời</p><p>• Tích hợp máy in nhiệt độ phân giải cao</p><p>• Pin dự phòng có dung lượng lớn tích hợp</p><p>• Điện áp: 100-240V/ 50-60Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-06-09
4660 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ mổ mộng | Bộ dụng cụ mổ mộng | Indo Webal Surgical Pvt., Ltd. | Ấn Độ | Indo Webal Surgical Pvt., Ltd. | Ấn Độ |  | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | Ấn Độ | Nhóm null |  |  | 65000000 | t | Bộ | false | 2021-06-02 | 2022-07-31 | <p>Bộ dụng cụ mổ mộng</p> | <ol><li> <span style="color: black;">Cán dao số 3 tay cầm dẹt – IW 1042A</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp săng&nbsp;dài 2.25 inch -&nbsp;IW 961</span></li><li> <span style="color: black;">Kéo Iris cong , dài 3.5inch – IW 999A</span></li><li> <span style="color: black;">Kéo phẫu tích Iris mảnh thẳng mũi nhọn/nhọn dài 4 inch – IW 1000</span></li><li> <span style="color: black;">Kéo mắt Castroviejo cong – IW 984T</span></li><li> <span style="color: black;">Kéo phẫu tích đầu cong, dài 3.5” – IW 999A</span></li><li> <span style="color: black;">Kéo phẫu tích đầu cong, dài 4” – IW 1000A</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp mô mảnh. 1x2 răng thẳng – IW 892</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp phẫu tích ngàm răng cưa mảnh dài 5.00 inch – IW 958</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp mang kim Castroviejo&nbsp;thẳng có lẫy giữ - IW 1016</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp phẫu tích Iris mảnh, ngàm răng cưa thẳng dài 3,5 inch – IW 957</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp phẫu tích Iris mảnh, ngàm răng cưa hơi cong dài &nbsp;3,5 inch – IW 957A</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp mô Iris cực mảnh 1x2 răng thẳng dài 11cm - IW 946</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp Graefe 11cm – IW 827</span></li><li> <span style="color: black;">Cây Wecker – IW 992 </span></li><li> <span style="color: black;">Banh vết thương mạch máu Desmarres kích cỡ - IW 733</span></li></ol><p> </p> |  | <ol><li> <span style="color: black;">Cán dao số 3 tay cầm dẹt – IW 1042A</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp săng&nbsp;dài 2.25 inch -&nbsp;IW 961</span></li><li> <span style="color: black;">Kéo Iris cong , dài 3.5inch – IW 999A</span></li><li> <span style="color: black;">Kéo phẫu tích Iris mảnh thẳng mũi nhọn/nhọn dài 4 inch – IW 1000</span></li><li> <span style="color: black;">Kéo mắt Castroviejo cong – IW 984T</span></li><li> <span style="color: black;">Kéo phẫu tích đầu cong, dài 3.5” – IW 999A</span></li><li> <span style="color: black;">Kéo phẫu tích đầu cong, dài 4” – IW 1000A</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp mô mảnh. 1x2 răng thẳng – IW 892</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp phẫu tích ngàm răng cưa mảnh dài 5.00 inch – IW 958</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp mang kim Castroviejo&nbsp;thẳng có lẫy giữ - IW 1016</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp phẫu tích Iris mảnh, ngàm răng cưa thẳng dài 3,5 inch – IW 957</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp phẫu tích Iris mảnh, ngàm răng cưa hơi cong dài &nbsp;3,5 inch – IW 957A</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp mô Iris cực mảnh 1x2 răng thẳng dài 11cm - IW 946</span></li><li> <span style="color: black;">Kẹp Graefe 11cm – IW 827</span></li><li> <span style="color: black;">Cây Wecker – IW 992 </span></li><li> <span style="color: black;">Banh vết thương mạch máu Desmarres kích cỡ - IW 733</span></li></ol><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-06-02 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 2021-06-02
4661 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bể rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | Bể rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | Máy rửa siêu âm Tuttnauer | SONICA 60L EP | TUTTNAUER EUROPE B.V | Italy | TUTTNAUER EUROPE B.V | Italy |  | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An |  | Nhóm 3 |  |  | 990000000 | t | Cái | true | 2021-05-24 | 2021-09-30 | <p>Tuân thủ các tiêu chuẩn: ISO hoặc CE, hoặc tương đương</p><p>Điện áp sử dụng: AC 230V; 50Hz;</p><p>Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh</p> | <p>Máy chính</p> |  | <p>Dung tích buồng rửa: 60 lít</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-24 | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-24
4662 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Hệ thống số hóa X quang | Bộ nâng cấp số hóa CR (có máy in phim) | DIVARIO CR-T2 | Oehm Und Rehbein GmbH (OR Technology) | Đức | Oehm Und Rehbein GmbH (OR Technology) | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | Đức | Nhóm 3 |  |  | 865000000 | t | Bộ | true | 2021-06-22 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify"><strong>BỘ NÂNG CẤP SỐ HÓA CR (có máy in phim)</strong></p><p class="ql-align-justify">Model&nbsp;: <strong>DIVARIO CR-T2</strong></p><p>Hãng sản xuất : <strong>OEHM &amp; REHBEIN GmbH – ĐỨC</strong></p><p>Nước sản xuất : <strong>ĐỨC</strong></p><p>Chất lượng hàng: <strong>MỚI 100%, SẢN XUẤT NĂM 2021</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ĐẠT TIÊU CHUẨN ISO 13485, CE</strong></p> | <p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;<u>CẤU HÌNH THIẾT BỊ:</u></strong></p><p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đọc phim&nbsp;: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cassette (35 cm x 43 cm)&nbsp;: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ máy tính&nbsp;: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phần mềm&nbsp;: 01 bộ</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy in phim khô <strong>(mua tại Việt nam)</strong>: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh/Việt&nbsp;: 01 bộ</p> |  | <p><strong><u>TÍNH NĂNG KỸ THUẬT:</u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước cassette loại CC:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 x 43 cm (14" x 17"), 35 x 35 cm (14" x 14"),</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 x 30 cm (10" x 12") , 18 x 24 cm (8" x 10"),</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 x 30 cm (6" x 12")</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất xử lý: Lên tới 73 IPs/giờ. (18 x 24 cm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đặc tính: 10 Pixel/mm, 5 Pixel/mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước (H x W x D): 560 x 540 x 392mm (22"x 21"x 15")</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 39 kg (861lbs.)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều kiện vận hành:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nhiệt độ: 15-30 °C</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Độ ẩm: 15-80%RH</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Áp lực khí quyển: 750-1060 hPa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện cung cấp: Một pha 50-60Hz AC120-240V ±10% 1.9A</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-06-21 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN | 2021-06-21
4663 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy đo điện tim 3 kênh | AsCard Green v.06.101 | ASPEL S.A. | Ba Lan | ASPEL S.A. | Ba Lan |  | Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 75000000 | t | Cái | true | 2021-07-05 | 2021-12-31 | <p>Máy điện tim 3 kênh loại màn hình LCD cảm ứng màu</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính màn hình LCD cảm ứng+ pin sạc tích hợp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ cáp gắn điện cực gồm:</p><p>+ 06 Điện cực núm hút ở ngực;</p><p>+ 04 Điện cực kẹp chi;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cuộn giấy in;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Chai Gel 250g</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây nguồn;</p> |  | <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 220x135x55 mm (LxWxH)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: &lt; 0,6 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện cung cấp:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện lưới AC 100 V, 240 V (47 Hz, 63 Hz)</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin: 7,2V/2,15 Ah</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng tiêu thụ:</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,4 A (max. tại @ 100 V, 120 V)</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,2 A ( max. tại @ 220 V, 240 V)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hoạt động: +10°C ÷ +40°C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tương đối: 25% ÷ 95% không ngưng tụ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ấp suất không khí: 700 ÷ 1060 hPa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ECG - tín hiệu: 12 đạo trình chuẩn: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ nhạy sáng: 2,5/5/10/20 mm/mV, ≤ ± 5%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ ghi: 5/10/25/50 mm/s, ≤ ±5%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khổ giấy: giấy in nhiệt, rộng ≥ 58 mm, không bụi bẩn, có chức năng tự động load giấy.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD ≥ 4” inch hiển thị: Đồ họa 240 x 128</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số lấy mẫu: ≥ 8000 mẫu/giây mỗi kênh (lấy mẫu đồng bộ)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải chuyển đổi A/C: 12 bits</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ nghiêng giữa các kênh: &lt; 100 μs</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Biên độ của lượng tử: 2,73 μV/LSB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức chính xác của độ nhạy: &lt; ± 2%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc nguồn điện: 50 Hz, 60 Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc cơ nhiễu: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc băng thông: 0.15 Hz, 0.45 Hz, 0.75 Hz, 1.5 Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi tính hiệu ECG: 10 mV (Vp-p)20</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số: 0,05 ÷ 150 Hz</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic | 2021-07-05 | Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic | 2021-07-05
4664 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Máy cắt đốt cao tần 300W | GN300 | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 350000000 | t | Bộ | false | 2021-04-14 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Là máy cắt đốt điện tần số cao được điều khiển và kiểm soát bằng bộ mạch vi xử lý.</p><p class="ql-align-justify">Công nghệ kiểm soát công suất cắt và đốt</p><p class="ql-align-justify">Lưu trữ 3 chế độ cài đặt</p><p class="ql-align-justify">Thích hợp trong mổ hở và cả nội soi, các chế độ dành cho cả đơn cực và lưỡng cực, tất các&nbsp;chỉnh định: tống quát, sản, niệu (gồm cả TUR), chỉnh hình, tai mũi họng, thần kinh,…</p><p class="ql-align-justify">Chế độ cắt đa dạng, 4 chế độ cắt(Powercut 1, Powercut 2, Powercut 3, Powercut 4, BiCut), và 3 chế độ đốt (Contact Coag, Spray Coag, BiCoag)</p><p class="ql-align-justify">Báo động bằng âm thanh mỗi khi thay đổi thông số, thay đổi chế độ và khi gặp sự cố.</p><p class="ql-align-justify">Máy có chế độ tự động kiểm tra mỗi khi bật công tắc mở máy.</p><p class="ql-align-justify">Có chức năng kiểm soát và giám sát miếng dán điện cực trung tính (PDM)</p><p class="ql-align-justify">Công suất Cắt tối đa:&nbsp;300W ở 250-600 ohms.</p><p class="ql-align-justify">Công suất đốt tối đa:&nbsp;120W ở 250-600 ohms.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Chế độ đơn cực</strong></p><p class="ql-align-justify">Powercut 1 (cắt đơn thuần):&nbsp;300W</p><p class="ql-align-justify">Powercut 2 (cài đặt 1):&nbsp;200W</p><p class="ql-align-justify">Powercut 3 (cài đặt 2):&nbsp;150W</p><p class="ql-align-justify">Powercut 4 (cài đặt 3):&nbsp;100W</p><p class="ql-align-justify">Cầm máu tiếp xúc:ContactCoag:&nbsp;&nbsp;120W</p><p class="ql-align-justify">Cầm máu phun sương: SprayCoag:&nbsp;&nbsp;80W</p><p class="ql-align-justify"><strong>Chếđộ lưỡng cực</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Bicut:&nbsp;&nbsp;80W</p><p class="ql-align-justify">Bicoag&nbsp;&nbsp;80W</p><p class="ql-align-justify">ần số:&nbsp;447 kHz</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p>Phụ kiện:&nbsp;</p><p>Bàn đạp chân điều khiển vario, có dây nối dài 4m: 1 cái&nbsp;(GN325)</p><p>Miếng dán điện cực trung tính (dùng 1 lần), bề mặt tiếp xúc 144 cm²: 1 hộp (GK081)&nbsp;&nbsp;</p><p>Dây cáp dùng cho điện cực trung tính, 3.5m: 1 cái (GN249)</p><p>Dây cáp lưỡng cực dài 4m: 2 cái&nbsp;(GN130)</p><p>Dây cáp đơn cực dài 3.5m: 2 cái&nbsp;&nbsp;(GN202)</p> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-04-14 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-05-24
4665 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU XÁCH TAY | ECUBE i7 | Alpinion Medical Systems Co.,ltd | Hàn Quốc | Alpinion Medical Systems Co.,ltd | Hàn Quốc |  | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam |  | Nhóm 2 |  |  | 810000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy siêu âm màu 2D</strong></p><p>Model: Ecube i7</p><p>Hãng sản xuất: <strong>Alpinion</strong></p><p>Nước sản xuất: <strong>Hàn Quốc</strong></p><p>Năm sản xuất: <strong>2020</strong></p><p>Máy mới 100%</p><p><strong><em><u>Cấu hình máy bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Thân Máy</p><p>- Đầu dò</p> | <p> Cấu hình cơ bản</p><p> - Máy chính</p><p> - Màn hình hiển thị</p><p> - Đâù dò 2D Convex</p><p> - Đầu dò 2D Linear</p><p> - Chương trình siêu âm 2D</p><p> - Chương trình siêu âm Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng </p> | <p> Tùy chọn nâng cao</p><p> 1. Đầu dò 2D vaginal</p><p> 2. Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim)</p><p> 3. Đầu dò 3D/4D Convex</p><p> 4. Chương trình siêu âm tim</p><p> 5. Chương trình Doppler liên tục (CW)</p><p> 6. Gói thước thước đo tim</p><p> 7. Xe đẩy kết nối 3 cổng cắm đầu dò</p><p> 8. Chương trình siêu âm 3D/4D</p><p> 9. Công nghệ hình ảnh Live HQ™</p><p> 10. Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic)</p><p> 11. Chương trình kết nối DICOM</p><p> 12. Chương trình đo độ dày thành mạch (Auto IMT)</p><p> 13. Gói Doppler mô (TDI)</p><p> 14. Chương trình siêu âm tim gắng sức Stress Echo</p><p> 15. Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh toàn phần Full SRI</p><p> 16. Công nghệ hình ảnh Spatial Compouding&nbsp; </p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="264"> <tbody> <tr height="546"> <td height="546" width="264">Hệ thống máy chính E-CUBE i7<br /> - Màn hình LED 15.6 inch<br /> - 01 cổng cắm đầu dò<br /> - Đầu dò Convex (C1-6T), tần số 1MHz - 6MHz , ứng dụng siêu âm ổ bụng, sản khoa, phụ khoa<br /> - Đầu dò Linear (L3-12T), tần số 3MHz-12MHz, ứng dụng siêu âm tuyến vú, mạch máu, cơ xương khớp<br /> - Hệ thống quản lí dữ liệu siêu âm E-View™<br /> - Chương trình tính toán thước đo siêu âm cơ bản, sản khoa, phụ khoa, mạch máu, tuyến vú, tuyến giáp, cơ xương khớp<br /> - Công nghệ hình ảnh giảm đốm nhiễu SRI, hình ảnh Harmonic<br /> - Doppler màu, Doppler xung, Dopppler năng lượng<br /> - Ổ cứng SSD 120Gb<br /> - Phụ kiện chuẩn<br /> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2020-11-18 | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2021-06-02
4666 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy từ trường xuyên sọ | DuoMag XT | Deymed Diagnostic s.r.o | Séc | Deymed Diagnostic s.r.o | Séc | ["2020"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | Séc | Nhóm 3 |  |  | 3000000000 | t | Bộ | false | 2020-12-25 | 2022-12-25 | <p>Máy từ trường xuyên sọ rTMS</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2020-12-25 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo | 2020-12-26
4667 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm Doppler 2D | ECUBE 8 LE | Alpinion Medical Systems Co.,ltd | Hàn Quốc | Alpinion Medical Systems Co.,ltd | Hàn Quốc |  | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 790000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy siêu âm màu 2D</strong></p><p>Model: Ecube 8 LE</p><p>Hãng sản xuất: <strong>Alpinion</strong></p><p>Nước sản xuất: <strong>Hàn Quốc</strong></p><p>Năm sản xuất: <strong>2020</strong></p><p>Máy mới 100%</p><p><strong><em><u>Cấu hình máy bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Thân Máy</p><p>- Đầu dò</p> | <p>Cấu cơ bản<br /> - Máy chính&nbsp;<br /> - Màn hình hiển thị<br /> - Đầu dò 2D Convex<br /> - Đầu dò 2D Linear<br /> - Chương trình siêu âm 2D<br /> - Chương trình Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng</p> | <p>Tùy chọn nâng cao<br /> 1. Đầu dò 2D vaginal<br /> 2. Đầu dò 3D Vaginal: VNĐ<br /> 3. Đầu dò 3D/4D (Convex)<br /> 4. Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim)<br /> 5. Chương trình siêu âm tim<br /> 6. Chương trình Doppler liên tục (CW):&nbsp;<br /> 7. Gói thước thước đo tim<br /> 8. Chương trình siêu âm 3D/4D<br /> 9. Công nghệ hình ảnh Live HQ™<br /> 10. Chương trình siêu âm đàn hồi mô (Elastography)<br /> 11. Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic)<br /> 12. Chương trình kết nối DICOM<br /> 13. Gói Doppler mô (TDI)<br /> 14. Chương trình đo độ dày thành mạch (Auto IMT)<br /> 15. Chương trình tự động đo độ mờ da gáy (Auto NT)<br /> 16. Thiết bị làm ấm gel siêu âm<br /> 17. Chương trình siêu âm sức căng cơ tim CUBE Strain™<br /> 18. Chương trình siêu âm tim gắng sức Stress Echo<br /> 19. Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh toàn phần Full SRI<br /> 20. Công nghệ hình ảnh Spatial Compouding<br /> 21. Công nghệ hình ảnh Live HQ™<br /> &nbsp;</p> | <p>Hệ thống máy chính E-CUBE 8 LE<br /> - Màn hình LED 21.5 inch<br /> - Màn hình điều khiển cảm ứng LED 10.4 inch<br /> - 04 cổng cắm đầu dò hoạt động<br /> - Hệ thống quản lí dữ liệu siêu âm E-View™<br /> &nbsp;- Chương trình tính toán thước đo siêu âm cơ bản, sản khoa, phụ khoa, mạch máu, tuyến vú, tuyến giáp, cơ xương khớp<br /> - Hình ảnh hòa âm mô Harmonic, đảo ngược xung hài hòa, Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh (SRI)<br /> - Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung,<br /> - Ổ cứng SSD 120 Gb và HDD 1 Tb<br /> - Phụ kiện chuẩn<br /> &nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2020-11-18 | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2021-06-02
4668 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY BÌNH OXY | XBT10 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 4929000 | t | Cái | false | 2021-04-03 | 2022-12-31 | <p>Dài-rộng-cao = 1400-320-970 mm</p><p><br></p> | <p>Dài-rộng-cao = 1400-320-970 mm</p><p><br></p> |  | <p>Dài-rộng-cao = 1400-320-970 mm</p><p>Bánh cao su 200</p><p>Inox ống 25x0.8, inox lá 2mm</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-03 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-05
4669 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy cắt đốt cổ tử cung | Máy cắt đốt cổ tử cung | Máy cắt đốt cổ tử cung (LEEP) | SEG - 100+ | Deltronix Equipamentos Ltda | Brazil | Deltronix Equipamentos Ltda | Brazil | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | Brazil | Nhóm 6 |  |  | 220000000 | t | Bộ | true | 2021-06-09 | 2021-12-10 | <p>Thiết bị phẫu thuật điện tử tần số cao SEG 100+ được các chuyên gia y tế coi là thiết bị tiên tiến nhất để điều trị HPV và tổn thương tiền ung thư phụ khoa.</p><p>Nó đặc biệt được khuyến cáo cho các ca phẫu thuật dưới của phụ nữ, đảm bảo hoạt động an toàn và ngăn ngừa các tác động đối với các thai kỳ trong tương lai.</p><p>Thiết bị phù hợp với các quy trình trong thực hành của bác sĩ, tạo ra các vết cắt mịn với độ chính xác cao và tổn thương mô tối thiểu, cho phép thu thập các mẫu hoàn hảo để kiểm tra mô học.</p><p>SEG 100+ cho kết quả xuất sắc trong điều trị các tổn thương do HPV gây ra, của Cervical Intraepithelial Neoplasia, trong cắt bỏ vòng lặp lớn của vùng chuyển đổi (LLETZ / LEEP), và sinh thiết tử cung tử cung, âm đạo, âm hộ và perianal khu vực.</p><p>Tất cả các kiểu máy đều có màn hình hiển thị kỹ thuật số cho công suất đã chọn.</p><p>Các thao tác tốt nhất trong một trung tâm phẫu thuật.</p><p>Thiết bị với kỹ thuật điều khiển kỹ thuật số của CUT (PURE và BLEND) và COAGULATION (DESICCATE và SPRAY). Trong chức năng này, bạn cũng có thể chọn chức năng CUT (PURE CUT) Xin chào, BLEND MIN (1) Xin chào, BLEND MID (2) Xin chào, và BLEND MAX (3) Xin chào, riêng lẻ cho phép phẫu thuật trong các mô mỡ dễ dàng hơn. Lớn hơn đáng tin cậy, điều chỉnh và xử lý đơn giản.</p> | <p style="margin-left:21.6pt;">Cấu hình gồm:</p> <p style="margin-left:21.6pt;">- Máy chính</p> <p style="margin-left:21.6pt;">- Bộ hút khói</p> <p style="margin-left:21.6pt;">- Xe đẩy máy</p> <p style="margin-left:21.6pt;">- Tay dao kèm cáp</p> <p style="margin-left:21.6pt;">- Tấm bản cực trung tính kèm cáp</p> <p style="margin-left:21.6pt;">- Bàn đạp chân</p> <p style="margin-left:21.6pt;">- Điện cực cắt Leep 8x10, dài 120cm</p> <p style="margin-left:21.6pt;">- Điện cực cắt Leep 10x10, dài 120cm</p> <p style="margin-left:21.6pt;">- Điện cực cắt Leep 15x10, dài 120cm</p> <p style="margin-left:21.6pt;">- Điện cực cắt Leep vuông 15x10, dài 120cm</p> <p style="margin-left:21.6pt;">- Điện cực đốt cầm máu hình cầu 5, dài 12cm</p> <p style="margin-left:21.6pt;">- Điện cưc trích Nang Naboth Tip 5, dài120cm</p> <p style="margin-left:21.6pt;">- Điện cực cắt Leep tam giác 20x12, dài 120cm</p> <p style="margin-left:21.6pt;">- Điện cực cắt bản dẹt Tip 5</p> <p style="margin-left:21.6pt;">- Bộ lọc khói HEPA và ống silicon chuyển đổi</p> <p style="margin-left:21.6pt;">-&nbsp; Mỏ vịt cỡ lớn</p> <p style="margin-left:21.6pt;">- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>Chi tiết như phụ lục đính kèm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | 2020-11-13 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế Quang Huy | 2021-06-09
4670 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma Tuttnauer | Plazmax P160-1V | TUTTNAUER EUROPE B.V | Hà Lan | TUTTNAUER EUROPE B.V | Hà Lan |  | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An |  | Nhóm 3 |  |  | 5830000000 | t | Hệ thống | true | 2021-05-24 | 2021-09-30 | <p>Dùng cho tất cả các dụng cụ đặc biệt là các dụng cụ không chịu nhiệt, nhạy cảm với nhiệt và ẩm. ví dụ: các dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ mổ nội soi, dụng cụ nhãn khoa, dụng cụ mổ vi phẫu, mổ tim, mổ thần kinh, nội soi khớp, nội soi tai mũi họng, các dụng cụ có vi mạch điện tử, có lăng kính, catheter thông tim, khoan điện, khoan hơi, dao mổ điện, dây dẫn truyền, dây điện cực cắt đốt, cáp quang…</p> | <p>Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn</p> |  | <ul><li><u>Hình khối chữ nhật</u></li><li>Dung tích hiệu dụng: ≥ 160 lít</li><li>Nhiệt độ tiệt trùng: ≤ 55<sup>0</sup>C</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-24 | Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Linh An | 2021-05-24
4671 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy đo Oxy não vùng | Máy theo dõi độ sâu gây mê | Root + Sedline | Masimo Corporation | Mexico | Masimo Corporation | Mỹ | ["2020","2021"] | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | Mexico | Nhóm 3 |  |  | 420000000 | t | Bộ | true | 2021-06-28 | 2022-06-28 | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Máy chính hiển thị: 01 cái&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Module theo dõi độ sâu an thần/gây mê: 01 cái.&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Cáp nối trung gian: 01 cái.&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Máy Radical 7 theo dõi cơ bản ( SpO2, PR, PI): 01 cái.</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Cảm biến theo dõi độ sâu gây mê.</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm&nbsp;biến theo dõi bệnh nhân trẻ sơ sinh cơ bản.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ&nbsp;</p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Máy chính hiển thị: 01 cái&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Module theo dõi độ sâu an thần/gây mê: 01 cái.&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Cáp nối trung gian: 01 cái.&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Máy Radical 7 theo dõi cơ bản ( SpO2, PR, PI): 01 cái.</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Cảm biến theo dõi độ sâu gây mê.</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm&nbsp;biến theo dõi bệnh nhân trẻ sơ sinh cơ bản.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ&nbsp;</p> |  | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Máy chính hiển thị: 01 cái&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Module theo dõi độ sâu an thần/gây mê: 01 cái.&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Cáp nối trung gian: 01 cái.&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Máy Radical 7 theo dõi cơ bản ( SpO2, PR, PI): 01 cái.</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Cảm biến theo dõi độ sâu gây mê.</span></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm&nbsp;biến theo dõi bệnh nhân trẻ sơ sinh cơ bản.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ&nbsp;</p> | [5 empty] | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | 2021-06-28 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | 2021-06-28
4672 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 3D,4D CAO CẤP | ECUBE 15 PLATINUM | Alpinion Medical Systems Co.,ltd | Hàn Quốc | Alpinion Medical Systems Co.,ltd | Hàn Quốc |  | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam |  | Nhóm 2 |  |  | 2170000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy siêu âm màu 3D/4D</strong></p><p>Model: Ecube 15</p><p>Hãng sản xuất: <strong>Alpinion</strong></p><p>Nước sản xuất: <strong>Hàn Quốc</strong></p><p>Năm sản xuất: <strong>2020</strong></p><p>Máy mới 100%</p><p><strong><em><u>Cấu hình máy bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Thân Máy</p><p>- Đầu dò</p> | <p> Cấu hình cơ bản</p><p> - Máy chính</p><p> - Màn hình hiển thị</p><p> - Màn hình cảm ứng</p><p> - Đầu dò 2D Convex</p><p> - Đầu dò 3D/4D Convex</p><p> - Đầu dò 2D Linear</p><p> - Chương trình siêu âm 2D, 3D, 4D</p><p> - Chương trình Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng </p> | <p>Tùy chọn nâng cao</p><p>1. Đầu dò 2D vaginal</p><p>2. Đầu dò 3D vaginal</p><p>3. Đầu dò 2D Linear mật độ cao</p><p>4. Đầu dò 2D vaginal mật độ cao</p><p>5. Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim)</p><p>6. Chương trình siêu âm tim</p><p>7. Chương trình Doppler liên tục (CW)</p><p>8. Gói thước thước đo tim</p><p>9. Chương trình siêu âm đàn hồi mô (Elastography)</p><p>10. Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic)</p><p>11. Chương trình kết nối DICOM</p><p>12. Gói Doppler mô (TDI)</p><p>13. Thiết bị làm ấm gel siêu âm</p><p>14. Chương trình đo độ dày thành mạch (Auto IMT)</p><p>15. Chương trình tự động đo độ mờ da gáy (Auto NT)</p><p>16. Chương trình siêu âm sức căng cơ tim CUBE Strain™</p><p>17. Chương trình siêu âm tim gắng sức Stress Echo</p><p>18. Công nghệ siêu âm tăng cường độ tương phản CEUS</p><p>19. Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh toàn phần Full SRI</p><p>20. Công nghệ hình ảnh Spatial Compouding</p><p>21. Công nghệ hình ảnh Live HQ™</p> | <p> Hệ thống máy chính E-CUBE 15 Plantinum</p><p> - Màn hình LED 21.5 inch</p><p> - Màn hình điều khiển cảm ứng LED 10.4 inch</p><p> - 04 cổng cắm đầu dò hoạt động</p><p> - Hệ thống quản lí dữ liệu siêu âm E-View™</p><p> - Chương trình tính toán thước đo siêu âm cơ bản, sản khoa, phụ khoa, mạch máu, tuyến vú, tuyến giáp, cơ xương khớp</p><p> - Hình ảnh hòa âm mô Harmonic, đảo ngược xung hài hòa, Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh (SRI)</p><p> - Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung,</p><p> - Ổ cứng SSD 120 Gb và HDD 1 Tb</p><p> - Ổ đĩa DVD</p><p> - Phụ kiện chuẩn </p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2020-11-18 | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2021-06-02
4673 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY Y DỤNG CỤ ĐA NĂNG | SC32EMG | Machan International Co., Ltd | Đài Loan | Machan International Co., Ltd | Đài Loan | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 42000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-06-30 | <p><strong>Model: SC32EMG</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất: Machan International Co., Ltd</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Đài Loan</strong></p><p><strong>Hàng mới 100%</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: 2020</strong></p><p><strong><em><u>Cấu hình bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>01 Thiết bị chính</li><li>01 Tay đẩy</li><li>01 Cọc truyền dịch</li><li>01 Tấm CPR</li><li>01 Giá kẹp bình oxy</li><li>01 Giá đỡ máy sốc tim/điện tim/ monitor/ huyết áp</li><li>01 Bình hủy kim tiêm (1.76L)</li><li>02 Sọc đựng rác (9L)</li><li>01 Bộ chia ngăn kéo nhỏ P-FD3 </li><li>01 Bộ chia ngăn kéo lớn P-FD6</li><li>Giá đỡ máy hút dịch</li></ul> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-01-04 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-21
4674 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | TỦ ĐỘC AB SÀN NGHIÊNG | TAB1SN10 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 19080000 | t | Cái | false | 2021-04-03 | 2022-12-31 | <p>Kích thước:</p><p>DxRxC = 800x400x1600 mm</p><p><br></p> | <p>Kích thước:</p><p>DxRxC = 800x400x1600 mm</p> |  | <p>Kích thước:</p><p>DxRxC = 800x400x1600 mm</p><p>Kính sáng dày 5mm, 3 mặt kính</p><p>Inox hộp 25x25x1.0, inox lá 0.6</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-03 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-05
4675 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng điều khiển điện | SU-05 | Famed Zywiec Sp. z o.o. | Ba Lan | Famed Zywiec Sp. z o.o. | Ba Lan | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HỒNG PHÁT |  | Nhóm 3 |  |  | 1520000000 | t | Chiếc | false | 2021-06-09 | 2022-06-09 | <p class="ql-align-justify">-Đạt tiểu chuấn chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 13485&nbsp;; CE hoặc tương đương;</p><p class="ql-align-justify">-Điện nguồn sử dụng: 220V/50Hz&nbsp;hoặc 380V/50Hz&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><em>Điều kiện môi trường hoạt động:</em></p><p class="ql-align-justify">-Nhiệt độ môi trường hoạt động từ: ≥ 30oC</p><p class="ql-align-justify">-Độ ẩm môi trường hoạt động ≥ 80%</p><p><br></p> | <p>-Bàn chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Chiếc</p><p>Bao Gồm:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bộ đỡ đầu kép: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tấm đỡ chân: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;đỡ chai truyền dịch: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tấm đỡ tay: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Giá đỡ khuỷu tay: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Giá đỡ cánh tay: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Giá đỡ vai: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Giá đỡ cổ tay: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Khay dụng cụ: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh và Tiếng việt: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify"><em>Bàn chính kèm bộ phụ kiện bao gồm: 01 cái</em></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Bộ điều khiển: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Bộ đỡ đầu kép: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Tấm đỡ chân: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Giá đỡ chai truyền dịch: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Khung che gây mê: 01 chiếc&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Giá đỡ ống gây mê: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tấm đỡ tay: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Khay chụp X quang phần mông: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Khay chụp X quang phần lưng: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Khay chụp X quang bên hông sườn: 02 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Giá đỡ khuỷu tay: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Giá đỡ cánh tay: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Tấm đỡ bụng dưới: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Giá đỡ ngực: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Giá đỡ vai: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Giá đỡ cổ tay: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Khay dụng cụ: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Định vị đầu: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Đỡ hông: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Đệm cho phẫu thuật cột sống: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">-Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh và Tiếng việt: 01 bộ</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài của bàn: 2060 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều rộng mặt bàn: 500 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều rộng tổng thể mặt bàn: 550 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh chiều cao mặt bàn (Không có đệm) : 680 tới 1080 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dốc bàn / Dốc ngược: 40°</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng bàn: 30°</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh phần lưng: -40° đến +80°</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh phần đầu: -50° đến +55°</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh phần nâng thận: 150 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh góc phần nâng thận: 150°</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh độ nghiêng tấm nâng chân: -90° đến +25°</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ nghiêng tấm nâng chân (Cực đại): 180°</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Di chuyển mặt bàn theo chiều dọc: 400 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn cắc quy: 24V- DC</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân loại an toàn: I</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loại ứng dụng: B</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấp độ bảo vệ: IP-X4</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HỒNG PHÁT | 2021-06-09 | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HỒNG PHÁT | 2021-06-09
4676 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | XE ĐẨY ĐỒ | XDB10 | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | Công Ty CP Công Nghiệp Phụ Trợ Nhân Việt | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 9010000 | t | Cái | false | 2021-04-03 | 2022-12-31 | <p>Dài rộng cao</p><p>910x610x1000 mm</p><p><br></p> | <p>Dài rộng cao</p><p>910x610x1000 mm</p><p><br></p> |  | <p> Dài rộng cao</p><p> 910x610x1000 mm</p><p> bánh cao su 125</p><p> Inox hộp 30x60x0.8, 25x25x0.8</p><p> Inox lá 0.6</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-03 | Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhân Việt | 2021-04-05
4677 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch vành nội soi | Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch vành nội soi | Landanger | Pháp | Landanger | Pháp |  | Công ty TNHH Nguyên Long | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 2797169600 | f | Bộ | true | 2021-03-13 | 2022-03-13 | <p>Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch vành nội soi</p> | <p>Giá công khai là giá theo cấu hình và số lượng đính kèm</p><p>Giá sẽ thay đổi khi có sự thay đổi về cấu hình, chủng loại và số lượng.</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Nguyên Long | 2021-03-13 | Công ty TNHH Nguyên Long | 2021-03-13
4678 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy đo điện tim 6 đến 12 kênh | AsCard Grey (v07.205) | ASPEL S.A. | Ba Lan | ASPEL S.A. | Ba Lan |  | Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 120000000 | t | Cái | true | 2021-07-05 | 2021-12-31 | <p> Máy điện tim 6 đến 12 kênh (màn hình màu + có dây cáp kết nối internet)</p> | <p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính màn hình màu LCD ≥ 7" inch cảm ứng có kết nối Internet;</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Pin sạc và máy in nhiệt tích hợp;</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ đo phế dung kế - Spiro-31 (tùy chọn thêm)</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cáp gắn điện cực bệnh nhân tái sử dụng;</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;06 Điện cực núm hút ngực;</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;04 Điện cực kẹp chi;</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cuộn giấy in điện tim, khổ giấy 112mm;</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây cáp kết nối Internet;</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Chai Gel điện tim;</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây nguồn;</span></p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: xấp xỉ. 258x199x50 mm (Dài x Rộng x Cao)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: &lt;1.3 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện cung cấp: </p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bên ngoài : AC 100 V, 240 V (47 Hz, 63 Hz)</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin bên trong: 7.2 V, 2.2 Ah</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng tiêu thụ: </p><p>+&nbsp;&nbsp;0,5 A (tối đa hiện nay @ 100 V, 120 V).</p><p>+&nbsp;&nbsp;0,25 A (max. Hiện tại @ 220 V, 240 V).</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hoạt động: + 10°C ÷ + 40°C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tương đối: 25% ÷ 95% không ngưng tụ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất không khí: 700 hPa ÷ 1060 hPa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;ECG - tín hiệu: 12 đạo trình chuẩn (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ nhạy sáng:&nbsp;2.5/5/10/20 mm/mV, ± 5%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ ghi: 5/10/25/50 mm/s; ± 5%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khổ giấy: nhiệt, không có bụi bẩn, rộng 112mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;LCD hiển thị: đầy đủ màu sắc, đồ họa TFT ≥ 7" inch, độ phân giải ≥ 800x480 với một bảng điều khiển cảm ứng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số lấy mẫu: ≥ 8000 Hz mỗi kênh (lấy mẫu thống nhất)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải của chuyển đổi A/C: 12 bit</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ nghiêng giữa các kênh:&nbsp;&lt;100 ms</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Biên độ của lượng tử:&nbsp;2.54 μV/LSB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác của độ nhạy: &nbsp;&lt; ± 2%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi tín hiệu ECG: 10 mV (Vp-p)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số: 0.05 Hz ÷ 150 Hz theo tiêu chuẩn PN-EN 60601-2-51 </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic | 2021-07-05 | Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic | 2021-07-05
4679 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng điều khiển điện | SU-03 | Famed Zywiec Sp.z o.o | Ba Lan | Famed Zywiec Sp.z o.o | Ba Lan | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HỒNG PHÁT |  | Nhóm 3 |  |  | 800000000 | t | Chiếc | false | 2021-06-09 | 2022-06-09 | <p>Bàn mổ đa năng điều khiển điện </p> | [8 empty] | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HỒNG PHÁT | 2021-06-09 | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HỒNG PHÁT | 2021-06-09
4680 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | Bồn rửa tay vô trùng | BRC-200 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam | Việt Nam | Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM |  | Nhóm 5 |  |  | 90000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p>Bồn rửa tay vô trùng với thiết kế màu sắc trắng sáng, sang trọng phù hợp với không gian bệnh viện</p><p> Thiết bị được làm bằng nhựa tổng hợp polyster đúc nguyên khối treo tường, phủ lớp Gelcoat men sứ chống ố, nấm mốc và kháng khuẩn</p> | <p>Kích thước: 1500x570x745mm&nbsp;<br /> Điện áp: 220V/50Hz<br /> Vòi cấp nước tự động&nbsp;<br /> Bồn chính: 01 cái<br /> Bình nước nóng: 01 cái<br /> Vòi cấp nước: 02 cái<br /> Van điện từ: 02 cái<br /> Cột lọc: 01 bộ<br /> Đèn UV+ bộ đếm: 01 bộ<br /> Attomat: 01cái<br /> Giá treo bồn: 01 cái</p> |  | <p>Kích thước: 1500x570x745mm&nbsp;<br /> Điện áp: 220V/50Hz</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2020-11-14 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 2021-03-01
4681 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản phụ khoa | Bàn khám sản khoa đa năng | FG-04 | Famed Zywiec Sp. z o.o. | Ba Lan | Famed Zywiec Sp. z o.o. | Ba Lan | ["2021"] | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HỒNG PHÁT |  | Nhóm 3 |  |  | 480000000 | t | Chiếc | false | 2021-06-09 | 2022-06-09 | <p>Bàn khám sản khoa đa năng</p> | [8 empty] | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HỒNG PHÁT | 2021-06-09 | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HỒNG PHÁT | 2021-06-09
4682 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU 3D/4D | ECUBE 8 LE | Alpinion Medical Systems Co.,ltd | Hàn Quốc | Alpinion Medical Systems Co.,ltd | Hàn Quốc |  | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2020-12-31 | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>&nbsp;</p> | <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2020-11-18 | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2021-06-02
4683 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Monarch-800 | Biorex Diagnostics Ltd. | Anh | Biorex Diagnostics Ltd. | Anh | ["2020"] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | Anh | Nhóm 3 |  |  | 2450000000 | t | Cái | true | 2020-11-25 | 2022-12-31 | <p><br></p><p>Máy xét nghiệm sinh hóa&nbsp;tự động</p><p>Model: Monarch-800</p><p>Hãng sản xuất: Biorex Diagnostics Ltd/Anh</p> | <p><span style="color: black;">M</span>áy chính: 01 cái</p><p>Dây điện, cáp nguồn: 01</p><p>Bộ khay đựng mẫu, hóa chất: 01 bộ</p><p>Bộ Bình đựng nước thải: 01 bộ</p><p>Sách HDSD Tiếng Anh/tiếng Việt: 01</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2020-11-25 | Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt | 2021-05-31
4684 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật sọ não, cột sống | Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện Tivato 700 (cấu hình cơ bản) | Tivato 700 | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 8000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-15 | 2021-11-01 | <p>Hệ thống kính hiển vi phâu thuật Ngoại thần kinh, Cột Sống, Chấn thương chỉnh hình, Tai Mũi Họng, Vi phãu mạch máu</p> | <p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống quang học:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thân kính TITAVO 700: 01 hệ thống<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ống kính phẫu thuật viên chính gập 180: 01 bộ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ống kính phẫu thuật viên đối diện gập 180: 01 bộ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ống kính phẫu thuật viên hướng bên bên ống kính thẳng: 01 bộ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thị kính 12.5x: 06 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chức năng speedfocus: chức năng<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chân đế:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chân đế và cánh tay: 01 hệ thống<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ &nbsp;dịch chuyển XY: 01 bộ<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ tay cầm điều khiển đa chức năng: 02 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bàn đạp chân 14 chức năng: 01 cái<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chức năng tự hút chân không túi trùm kính(chính hãng): chức năng<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống Camera:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống Camera &nbsp;HD tích hợp: 01 hệ thống<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bộ ghi hình tích hợp: 01 bộ<br /> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống chiếu sáng:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hệ thống nguồn sáng Xenon: 01 hệ thống<br /> Phụ khiện:<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bao phủ kính tiệt trùng: 5 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Túi phủ chống bụi: 01 chiếc<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dây nguồn: 01 chiếc</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24
4685 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | CÁNG THƯƠNG ĐẨY NẰM | CA1-0410 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 19000000 | t | Bộ | true | 2021-06-06 | 2022-06-06 | <p>- Cáng có nâng đầu điều chỉnh từ 0 đến 30 <sup>0</sup></p><p>- Lan can hai bên thành xe có thể nâng hạ</p><p>- Bốn bánh xe cao su</p> | <p>&nbsp;&nbsp;+ Xe chính: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái.</p><p>&nbsp;&nbsp;+ Cáng khênh tay: &nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>&nbsp;&nbsp;+ Lan can:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cái</p><p>&nbsp;&nbsp;+ Giỏ để đồ: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>&nbsp;&nbsp;+ Cọc truyền dịch: &nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>&nbsp;&nbsp;+ Đệm mút: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái.</p><p>&nbsp;&nbsp;+ Bánh xe:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-06 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
4686 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Ngõ ra Khí nén 4 bar lắp nổi tường | 743-4310 | Heyer Aerotech | Đức | Heyer Aerotech | Đức | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3850000 | t | Bộ | true | 2020-11-16 | 2023-12-31 | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="334"> <tbody> <tr height="22"> <td height="22" width="334">Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ</td> </tr> </tbody> </table> | <p>Probe connection acc. to DIN 13260-2<br /> Valve socket H = 27 mm&nbsp;<br /> Depth 70 mm<br /> Width 85 mm&nbsp;<br /> Height 85 mm&nbsp;<br /> Copper pipe Ø 8 mm<br /> Other probe codifications and gas types upon request</p> |  | <p>On plaster: Air</p> <p>Weight: 730g</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-16 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M | 2020-11-17
4687 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | NÓN CHÌ BẢO VỆ ĐẦU | 1213 LF | ProtecX Medical Limited | Anh | ProtecX Medical Limited | Anh | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC |  | Nhóm null |  |  | 7980000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2021-12-31 | <p><strong>NÓN CHÌ BẢO VỆ ĐẦU - Chất liệu: Hợp chất Antimon</strong></p><p><strong>Mã sản phẩm: 1213 LF</strong></p><p><strong>Hãng sx: ProtecX - UK</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Vương Quốc Anh</strong></p><p><strong>Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: ISO, CE,</strong></p><p><strong>IEC,…</strong></p> | <p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p><strong>- Bảo vệ vùng đầu </strong></p><p><strong>- Thiết kế để bảo vệ an toàn vùng đầu, có thể gia giảm khóa dán để dính chặt nón vào đầu.</strong></p><p><strong>- Độ bảo vệ tương đương chì dày 0.25mmPb</strong></p><p><strong>- Chất liệu: chì siêu nhẹ</strong></p><p><strong>- Kích cỡ tùy chọn: S, M, L</strong></p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p><strong>- Bảo vệ vùng đầu </strong></p><p><strong>- Thiết kế để bảo vệ an toàn vùng đầu, có thể gia giảm khóa dán để dính chặt nón vào đầu.</strong></p><p><strong>- Độ bảo vệ tương đương chì dày 0.25mmPb</strong></p><p><strong>- Chất liệu: chì siêu nhẹ</strong></p><p><strong>- Kích cỡ tùy chọn: S, M, L</strong></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-30 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-30
4688 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Bộ dụng cụ pha chế dược chất phóng xạ | DỤNG CỤ GẮP ĐẢM BẢO AN TOÀN | LQ | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 750000 | t | Bộ | true | 2021-07-12 | 2022-07-12 | <p><span style="color: black;">+Tay gắp có bọc nhựa dẻo</span></p><p><span style="color: black;">+&nbsp;Đầu gắp có răng cưa</span></p> | <p>-Tay gắp: 01 bộ</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-07-12 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-07-12
4689 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | BÀN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ HỆ TIẾT NIỆU ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN | SONESTA S3 | Sonesta Medical AB | Thụy Điển | Sonesta Medical AB | Thụy Điển | ["2020"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | Thụy Điển | Nhóm 3 |  |  | 850000000 | t | Bộ | true | 2021-06-02 | 2027-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong>BÀN LÀM THỦ THUẬT TIẾT NIỆU ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: SONESTA S3</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng sản xuất: SONESTA/THỤY ĐIỂN</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất xứ: THỤY ĐIỂN</strong></p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p><p>+ 02 bệ để tay</p><p>+ 02 bệ để chân</p><p>+ 02 bệ để bàn chân</p><p>+ 01 giá giữ cuộn giấy</p><p>+ 02 đệm ngồi</p><p>+ 01 bộ bàn đạp điều khiển</p><p>+ 01 gối đầu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HDSD tiếng anh + tiếng việt: 01 bộ</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài có đệm: 193 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài không có đệm: 143 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rộng: 77 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao (có đệm): 40 – 105 cm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng: 210 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: 230V, 24 DC output&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2020-12-10 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 2021-06-02
4690 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy siêu âm chẩn đoán | MyLab™X5 | Esaote S.p.A | Italy | Esaote S.p.A | Italy |  | CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN |  | Nhóm null |  |  | 1550000000 | f | Cái | true | 2021-06-09 | 2022-06-09 | <p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống siêu âm MyLabX5 màn hình LED 19’’( tùy chọn 21.5’’), được thiết kế cho những ứng dụng sau đây:</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bụng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuyên sọ (Người lớn, Sơ sinh)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuyến vú</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tim (Người lớn, Nhi khoa)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ khoa</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cơ xương khớp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sản khoa</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhi khoa</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phận nhỏ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuyến giáp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Siêu âm trong phẫu thuật/can thiệp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mạch máu</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tổng quát (Sơ sinh, Nhi khoa, Người lớn)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiết niệu</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong style="color: red;">Phần mềm đo đàn hồi mô&nbsp;ElaXto</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong style="color: red;">Phần mềm sản khoa 5D thời gian thực</strong></p><p><br></p> | <ul><li class="ql-align-justify">Máy chính</li><li class="ql-align-justify">đầu do convex</li><li class="ql-align-justify">đầu dò linear</li></ul><p class="ql-align-justify">tùy chọn</p><ul><li class="ql-align-justify">đầu dò khối 4D</li><li class="ql-align-justify">đầu dò tim</li><li class="ql-align-justify">đầu dò âm đạo</li></ul> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loa tích hợp</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình cảm ứng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm ứng điện dung</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải:&nbsp;1024x600px 32bit</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh độ sáng kỹ thuật số</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 19.5x11.8cm (7.7x4.6inch) – Màn hình rộng 15/9 – 8.9”</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các công cụ kích hoạt</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Physio (Tín hiệu ECG)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Exam Review</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đảo ngược</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Định hướng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Duplex/Triplex (trong Split modes)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;XView</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MView</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN | 2021-06-09 | CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN | 2021-06-09
4691 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla | Hệ thống cộng hưởng từ và phụ kiện ( Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 1,5 Tesla công nghệ số hóa hoàn toàn tại cuộn thu, không tiêu thụ Helium "Helilum-Free") | Ingenia Ambition S | Philips Medical Systems Nederland B.V. | Hà Lan | Philips Medical Systems Nederland B.V. | Hà Lan | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Hà Lan | Nhóm 1 |  |  | 48000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-05 | 2021-06-30 | <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong style="color: black;">Công nghệ helium-free</strong><span style="color: black;"> chỉ với 7 lít Helium lỏng được thiết kế kín hoàn toàn (BlueSeal) để làm lạnh cho khối từ bằng công nghệ micro giúp helium không thể thoát ra và cũng không yêu cầu phải nạp thêm helium trong suốt vòng đời hoạt động của hệ thống (helium-free)</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;">Ingenia Ambiton S</strong><span style="color: black;"> với thiết kế khoang máy </span><strong style="color: black;">70 cm</strong><span style="color: black;"> đem lại sự thoải mái cho bệnh nhân với không gian rộng hơn</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;">Ingenia Ambiton S </strong><span style="color: black;">là hệ thống kênh độc lập do được trang bị công nghệ số hóa kỹ thuật số hoàn toàn </span><strong style="color: black;">dStream</strong><span style="color: black;">, số lượng kênh thu độc lập được xác định bởi cuộn thu chứ không bị giới hạn bởi hệ thống</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Công nghệ thu hình </span><strong style="color: black;">Compressed SENSE</strong><span style="color: black;"> giúp giảm 50% thời gian chụp với chất lượng hình ảnh tương đương.</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Sử dụng </span><strong style="color: black;">trí tuệ nhân tạo</strong><span style="color: black;"> giúp đơn giản hóa, tự động hóa và giảm thao tác trong quá trình chụp</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Cảm biến theo dõi sinh hiệu không chạm </span><strong style="color: black;">VitalEye</strong><span style="color: black;"> phát hiện nhịp thở nhanh chóng và chính xác mà không cần sử dụng dây đai cảm biến hô hấp </span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;02 màn hình cảm ứng điều khiển và hiển thị </span><strong style="color: black;">VitalScreen</strong><span style="color: black;"> trên khoang giúp vận hành máy chỉ cần một người vận hành với nút chạm thông minh. </span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Công nghệ giảm ồn ứng dụng được trên tất cả các chuỗi xung </span></p><p><span style="color: black;">Tích hợp các phần mềm đáp ứng đầy đủ cho thăm khám từ đầu đến chân, ứng dụng cho thần kinh, toàn thân, cơ xương khớp, tim mạch, ung thư, nhi khoa, ….</span></p> | <p><span style="color: black;">Cấu hình hệ thống gồm :</span></p><p><span style="color: black;">- Khối từ (Magnet) tích hợp hệ thống chênh từ (Gradient) và bộ thu phát sóng RF: 01 HT</span></p><p><span style="color: black;">- Bàn bệnh nhân: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Các cuộn thu nhận (Đầu/cổ/ cột sống tích hợp tại bàn; thân; gối, vai, các khớp nhỏ): 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Gói phần mềm đáp ứng đầy đủ cho lập kế hoạch, chụp, xử lý, xem và quản lý bệnh nhân cho các tổ chức Não, đầu/cổ và Cột sống, các Chi và Khớp, Toàn thân, Ung bướu, Tim, Mạch: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Phần mềm và ứng dụng nâng cao : 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Trạm điều khiển, tái tạo và xử lý ảnh: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Trạm làm việc độc lập chuyên dụng với các gói phần mềm đi kèm: 01 bộ</span></p> |  | <p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-12-05 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-03-16
4692 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD029R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 462953 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-12 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-12
4693 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Photometer 5010 V5+ | Robert Riele GmbH & Co. KG | Đức | Robert Riele GmbH & Co. KG | Đức | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM |  | Nhóm 3 |  |  | 175000000 | t | Cái | true | 2020-10-23 | 2021-06-18 | <ul><li>Bán tự động, hệ thống đo quang học</li><li>Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ hiệu quả</li><li>Cuvette linh hoạt, dòng chảy qua nhau hoặc cuvette tiêu chuẩn</li><li>Điều khiển các ứng dụng thuốc thử thông qua màn hình cảm ứng</li><li>Kiểm soát chất lỏng bảo vệ kép với nhận diện bọt khí hồng ngoại.</li></ul> | <ul> <li>01 Máy chính</li> <li>01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn của hãng</li> <li>01 Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt</li> </ul> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2020-10-23 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 2021-02-22
4694 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 3D,4D | E-CUBE 8 DIAMOND | Alpinion Medical Systems Co.,ltd | Hàn Quốc | Alpinion Medical Systems Co.,ltd | Hàn Quốc |  | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 1390000000 | t | Chiếc | false | 2020-11-18 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy siêu âm màu 3D/4D</strong></p><p>Model: Ecube 8 Diamond</p><p>Hãng sản xuất: <strong>Alpinion</strong></p><p>Nước sản xuất: <strong>Hàn Quốc</strong></p><p>Năm sản xuất: <strong>2020</strong></p><p>Máy mới 100%</p><p><strong><em><u>Cấu hình máy bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Thân Máy</p><p>- Đầu dò</p> | <p>Cấu hình cơ bản<br /> - Máy chính&nbsp;<br /> - Màn hình hiển thị<br /> - Màn hình cảm ứng<br /> - Đầu dò 2D Convex<br /> - Đầu dò 3D/4D Convex<br /> - Đầu dò 2D Linear<br /> - Chương trình siêu âm 2D, 3D, 4D<br /> - Chương trình Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng</p> | <p>Tùy chọn nâng cao<br /> 1. Đầu dò 2D vaginal<br /> 2. Đầu dò 3D vaginal<br /> 3. Đầu dò 2D Convex mật độ cao<br /> 4. Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim)<br /> 5. Chương trình siêu âm tim<br /> 6. Chương trình Doppler liên tục (CW)<br /> 7. Gói thước thước đo tim<br /> 8. Chương trình siêu âm đàn hồi mô (Elastography)<br /> 9. Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic)<br /> 10. Chương trình kết nối DICOM<br /> 11. Gói Doppler mô (TDI)<br /> 12. Chương trình đo độ dày thành mạch (Auto IMT)<br /> 13. Chương trình tự động đo độ mờ da gáy (Auto NT):<br /> 14. Thiết bị làm ấm gel siêu âm<br /> 15. Chương trình siêu âm sức căng cơ tim CUBE Strain™<br /> 16. Chương trình siêu âm tim gắng sức Stress Echo<br /> 17. Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh toàn phần Full SRI<br /> 18. Công nghệ hình ảnh Spatial Compouding<br /> 19. Công nghệ hình ảnh Live HQ™</p> | <p>Hệ thống máy chính E-CUBE 8 DIAMOND<br /> - Màn hình LED 21.5 inch<br /> - Màn hình điều khiển cảm ứng LED 10.4 inch<br /> - 04 cổng cắm đầu dò hoạt động<br /> - Hệ thống quản lí dữ liệu siêu âm E-View™<br /> - Chương trình tính toán thước đo siêu âm cơ bản, sản khoa, phụ khoa, mạch máu, tuyến vú, tuyến giáp, cơ xương khớp<br /> - Hình ảnh hòa âm mô Harmonic, đảo ngược xung hài hòa, Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh (SRI)<br /> - Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung,<br /> - Ổ cứng SSD 120 Gb và HDD 1 Tb<br /> - Phụ kiện chuẩn</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2020-11-18 | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2021-06-02
4695 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | Máy Siêu âm màu xách tay cao cấp | HM70 EVO | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | Samsung Medison Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | Hàn Quốc | Nhóm 4 |  |  | 1350000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-21 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm tổng quát, sản phụ khoa</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống máy chính kỹ thuật số kèm màn hình đồng bộ: 01 máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Convex ứng dụng siêu âm bụng, sản phụ khoa: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Linear ứng dụng siêu âm mạch máu, cơ xương khớp: 01 cái</p> |  | <p> <strong>Thiết kế giao diện</strong></p><ul><li>Dạng Laptop</li><li>2 Cổng kết nối đầu dò</li><li>Bàn phím chữ số + chuột</li><li>Ổ cứng tích hợp 128 Gb</li><li>Bộ nhớ chính: 4GB</li><li>2 Cổng cắm US</li><li>Pin Lithium-ion 5000 mAh</li><li>Dung lượng sử dụng 30 – 60 phút</li></ul><p> <strong>Màn hình</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD 15 inch (đèn LED)</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị: 1024 x 768 (4:3)</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lượng màu: 16.7 triệu màu</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh độ sáng</p><p> <strong>Thông số điện năng</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu vào: 100-240VAC, 3.5A, 50-60 Hz</p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu ra: <span style="color: black;">19VDC, 10.5A, 200VA</span></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: black;">Battery: 14.4VDC, 6.900mAh</span></p><p> <strong>Ứng dụng</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tổng quát</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ khoa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cơ xương khớp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sản khoa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhi</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phận nhỏ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mạch máu</p><p> </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-06-21 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT | 2021-06-21
4696 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 3D,4D | ECUBE 8 | Alpinion Medical Systems Co.,ltd | Hàn Quốc | Alpinion Medical Systems Co.,ltd | Hàn Quốc |  | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | Hàn Quốc | Nhóm 2 |  |  | 1250000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-12-31 | <p>Máy siêu âm chuẩn đoán Doppler màu 3D,4D</p><p>Model: Ecube 8</p><p>Hãng sản xuất: <strong>Alpinion</strong></p><p>Nước sản xuất: <strong>Hàn Quốc</strong></p><p>Năm sản xuất: <strong>2020</strong></p><p>Máy mới 100%</p><p><strong><em><u>Cấu hình máy bao gồm:</u></em></strong></p><p>- Thân Máy&nbsp;</p><p>- Đầu dò</p> | <p>Máy chính&nbsp;<br /> - Màn hình hiển thị<br /> - Màn hình cảm ứng<br /> - Đầu dò 2D Convex<br /> - Đầu dò 3D/4D Convex<br /> - Đầu dò 2D Linear<br /> - Chương trình siêu âm 2D, 3D, 4D<br /> - Chương trình Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng</p> | <p>Tùy chọn nâng cao<br /> 1. Đầu dò 2D vaginal<br /> 2. Đầu dò 3D vaginal<br /> 3. Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim)<br /> 4. Chương trình siêu âm tim<br /> 5. Chương trình Doppler liên tục (CW)<br /> 6. Gói thước thước đo tim<br /> 7. Chương trình siêu âm đàn hồi mô (Elastography)<br /> 8. Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic)<br /> 9. Chương trình kết nối DICOM<br /> 10. Gói Doppler mô (TDI)<br /> 11. Chương trình đo độ dày thành mạch (Auto IMT)<br /> 12. Chương trình tự động đo độ mờ da gáy (Auto NT)<br /> 13. Thiết bị làm ấm gel siêu âm<br /> 14. Chương trình siêu âm sức căng cơ tim CUBE Strain™<br /> 15. Chương trình siêu âm tim gắng sức Stress Echo<br /> 16. Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh toàn phần Full SRI<br /> 17. Công nghệ hình ảnh Spatial Compouding<br /> 18. Công nghệ hình ảnh Live HQ™</p> | <p>Hệ thống máy chính E-CUBE 8<br /> - Màn hình LED 21.5 inch<br /> - Màn hình điều khiển cảm ứng LED 10.4 inch<br /> - 04 cổng cắm đầu dò hoạt động<br /> - Hệ thống quản lí dữ liệu siêu âm E-View™<br /> &nbsp;- Chương trình tính toán thước đo siêu âm cơ bản, sản khoa, phụ khoa, mạch máu, tuyến vú, tuyến giáp, cơ xương khớp<br /> - Hình ảnh hòa âm mô Harmonic, đảo ngược xung hài hòa, Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh (SRI)<br /> - Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung,<br /> - Ổ cứng SSD 120 Gb và HDD 1 Tb<br /> - Phụ kiện chuẩn</p> |  | Linh kiện, vật tư thay thế |  |  |  | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2020-11-18 | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2021-06-02
4697 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | CÁNG THƯƠNG ĐẨY TRÊN XE CỨU THƯƠNG | CA1-0407 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 21700000 | t | Bộ | true | 2021-06-06 | 2022-06-06 | <p>- Cáng có kết cấu tự gấp thông qua tay kéo đặt ở phía cuối xe để nâng thanh giằng và chân xe khi đẩy cáng vào ô tô cứu thương.</p><p>- Tấm nâng đầu có thể nâng lên từ 0°-30°</p><p>- Lan can có thể gấp khi không sử dụng</p> | <p>+ Khung cáng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p>+ Đệm mút:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>+ Bánh xe:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p> | <p>+ Khung cáng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p>+ Đệm mút:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>+ Bánh xe:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p>+ giỏ để bình oxy: 01 cái</p><p>+ Cọc truyền: 01 bộ</p><p>+ Bộ giá đỡ: 01 bộ</p> |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-06 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
4698 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy trị liệu nhiệt lạnh | CRYO 6 | Zimmer MedizinSysteme GmbH | Đức | Zimmer MedizinSysteme GmbH | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 510000000 | t | Bộ | true | 2021-02-18 | 2021-12-24 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất: 2019 trở về sau</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE&nbsp;</p><p> - Xuất xứ: Đức</p> | <p>- Máy chính kèm phụ kiện&nbsp;: 01 bộ, bao gồm</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi&nbsp;điều trị vật lý trị liệu&nbsp;: 01</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Adaptor cho vòi phun&nbsp;: 01</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kính tấm Physio&nbsp;: 01</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu phun Ø 5mm&nbsp;: 01</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu phun Ø 10 mm&nbsp;: 01</p><p>Đầu phun, Ø 15 mm4&nbsp;: 01</p> |  | <p>- Nhiệt độ điều trị&nbsp;:&nbsp;-30 ° C</p><p>- 6 chương trình thiết lập sẵn, lựa chọn trên màn hình LCD</p><p>- 3 chương trình cá nhân, chương trình tự do</p><p>- Chương trình khởi động&nbsp;: khởi động tự động với chương trình yêu thích</p><p>- Thời gian điều trị&nbsp;:&nbsp;Thiết lập sẵn và có thể điều chỉnh</p><p><strong>Thông số kỹ thuật</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện&nbsp;: 100-120 V / 50 Hz / 60 Hz (9-12 A)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220-240 V / 50 Hz (7 A)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 V / 60 Hz (7 A)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cầu chì&nbsp;:&nbsp;Bộ ngắt điện 16A trong công tắc nguồn điện</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lớp bảo vệ I</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp dụng loại B</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước H 645 mm x W 390 mm x D 680 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng 75 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Môi trường hoạt động&nbsp;: + 10 ° C đến + 35 ° C, 20% đến 80% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ&nbsp;; 700 hPa đến 1060 hPa</p><p>Vận chuyển&nbsp;: -10 ° C đến + 50 ° C, 10% đến 90% độ ẩm tương đối,</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian điều trị tối đa có thể thiết lập&nbsp;: 99&nbsp;:59 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng tối đa trên tấm kính&nbsp;: Trọng lượng và kích cỡ tối đa của thiết bị (như thiết bị laser) có thể đặt trên tấm kính là 35 kg và 50 x 50 x 35 cm (W x D x H).</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển&nbsp;: Công nghệ LCD </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tối đa&nbsp;: 1 KW</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất tiêu thụ chế độ chờ (stand-by)&nbsp;: 260W/giờ</p><p><br></p><p><br></p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-02-18 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-02-19
4699 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang cố định | NÓN CHÌ BẢO VỆ ĐẦU | 1213 | ProtecX Medical Limited | Anh | ProtecX Medical Limited | Anh | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC |  | Nhóm null |  |  | 5190000 | t | Cái | true | 2021-06-30 | 2021-12-31 | <p><strong>NÓN CHÌ BẢO VỆ ĐẦU </strong><strong style="color: black;">- Chất liệu: </strong><strong>Chì siêu nhẹ</strong></p><p><strong>Mã sản phẩm: 1213</strong></p><p><strong>Hãng sx: ProtecX - UK</strong></p><p><strong>Nước sản xuất: Vương Quốc Anh</strong></p><p><strong>Năm sản xuất: từ năm 2020</strong></p><p><strong>Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: ISO, CE,</strong></p><p><strong>IEC,…</strong></p> | <p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>- Bảo vệ vùng đầu </p><p>- Thiết kế để bảo vệ an toàn vùng đầu, có thể gia giảm khóa dán để dính chặt nón vào đầu.</p><p>- Độ bảo vệ tương đương chì dày 0.25mmPb</p><p>- Chất liệu: chì siêu nhẹ</p><p>- Kích cỡ tùy chọn: S, M, L</p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>- Bảo vệ vùng đầu </p><p>- Thiết kế để bảo vệ an toàn vùng đầu, có thể gia giảm khóa dán để dính chặt nón vào đầu.</p><p>- Độ bảo vệ tương đương chì dày 0.25mmPb</p><p>- Chất liệu: chì siêu nhẹ</p><p>- Kích cỡ tùy chọn: S, M, L</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-06-30 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC | 2021-07-01
4700 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU 3D/4D CAO CẤP | X-CUBE 70 | Alpinion Medical Systems Co.,ltd | Hàn Quốc | Alpinion Medical Systems Co.,ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 2600000000 | t | Cái | true | 2021-04-09 | 2022-04-09 | <p>Máy siêu âm màu 3D/4D</p> | <p>&nbsp;</p><p>Máy chính</p><p>- Màn hình hiển thị</p><p>- Màn hình cảm ứng</p><p>- Đầu dò 2D Convex</p><p>- Đầu dò 3D/4D Convex</p><p>- Đầu dò 2D Linear</p><p>- Chương trình siêu âm 2D, 3D, 4D</p><p>- Chương trình Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng</p><p>&nbsp;</p> | <p>Tùy chọn nâng cao</p><p>1. Đầu dò 3D vaginal</p><p>2. Đầu dò 2D Vaginal</p><p>3. Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim)</p><p>4. Chương trình siêu âm tim</p><p>5. Chương trình Doppler liên tục (CW)</p><p>6. Gói thước đo tim</p><p>7. Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic)</p><p>8. Chương trình kết nối DICOM</p><p>9. Gói Doppler mô (TDI)</p><p>10. Chương trình đo độ dày thành mạch (Auto IMT)</p><p>11. Chương trình tự động đo độ mờ da gáy (Auto NT)</p><p>12. Thiết bị làm ấm gel siêu âm</p><p>13. Chương trình siêu âm sức căng cơ tim CUBE Strain™</p><p>14. Chương trình siêu âm tim gắng sức Stress Echo</p><p>15. Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh toàn phần Full SRI</p><p>16. Công nghệ hình ảnh Spatial Compouding</p><p>17. Công nghệ hình ảnh Live HQ™</p><p>18.&nbsp;Chương trình siêu âm đàn hồi mô (Strain Elastography)</p><p>19. Elastography định lượng (point Shear Wave Elastography) siêu âm đàn hồi mô gan</p><p>20. Hình ảnh siêu âm tăng cường độ tương phản (CEUS)</p><p>21. Chế độ hình ảnh Micro View&nbsp;</p> | <p>Hệ thống máy chính X-CUBE 70</p><p>- Màn hình LED 23 inch</p><p>- Màn hình cảm ứng 12.1 inch</p><p>- 04 cổng cắm đầu dò hoạt động</p><p>- Hệ thống quản lí dữ liệu siêu âm E-View™</p><p>&nbsp;- Chương trình tính toán thước đo siêu âm cơ bản, sản khoa, phụ khoa, mạch máu, tuyến vú, tuyến giáp, cơ xương khớp</p><p>- Hình ảnh hòa âm mô Harmonic, đảo ngược xung hài hòa, Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh (SRI)</p><p>- Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung,</p><p>- Ổ cứng SSD 120 Gb và HDD 1 Tb</p><p>- Phụ kiện chuẩn</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2021-04-09 | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2021-06-02
4701 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy bảo quản lạnh | Tủ lạnh bảo quản máu - Blood Bank | Tủ lạnh bảo quản túi máu | MBR-305GR-PE | PHC Corporation | Nhật Bản | PHC Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 286000000 | t | Cái | true | 2021-03-05 | 2021-12-31 | <ul><li>Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 và CE</li></ul> | <ul><li class="ql-align-justify">Máy chính: 01 cái</li><li class="ql-align-justify">Bộ ghi nhận nhiệt độ: 01 bộ</li><li>Chìa khóa tủ: 01 bộ</li></ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-03-05 | Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa | 2021-05-20
4702 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy Laser Excimer | Máy điều trị tật khúc xạ trong nhãn khoa và phụ kiện MEL 90 (cấu hình cơ bản) | MEL 90 | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2021","2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 15000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy&nbsp;điều trị tật khúc xạ trong nhãn khoa bằng laser excimer&nbsp;</p><p> phạm vi điều trị -12D- + 3D</p> | <p>Hệ thống Excimer Laser MEL 90: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;01 chiếc<br /> Phần mềm điều trị cá thể hóa MEL 90 OPASS: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;01 phần mềm<br /> Bản quyền điều trị Lasik: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;200 quyền<br /> Bản quyền điều trị PRK: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;200 quyền<br /> Kính OPMI Pico có gắn camera HD: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 01 chiếc<br /> Bàn phím: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;01 chiếc<br /> Giường bệnh nhân LS Comfort: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;01 chiếc<br /> Ghế phẫu thuật: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 01 chiếc</p> |  | <p>Thông số máy laser<br /> Loại: Máy laser excimer ArF<br /> Bước sóng 193 nm<br /> Tần số: Công nghệ FLEXIQUENCE 250 Hz / 500 Hz<br /> Đèn laser định thị Loại<br /> Laser rắn<br /> (laser class 1 theo IEC 60825-1:2001 và ieC 60825-1:2007)<br /> Bước sóng 532 nm<br /> Thông số hệ thống<br /> Khối lượng của MEL® 90: 290 kg gồm cả bình khí<br /> Khối lượng giường bệnh nhân: 232 kg kích thước của MEL 90 (R x S x C)<br /> 1630 mm x 730 mm x 1480 – 1700 mm<br /> Nguồn điện 208, 220, 230, 240 V AC; 50/60 Hz; 7.9 A</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24
4703 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD031R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 526467 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-12 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-12
4704 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy đo chiều dài ống tuỷ | Máy đo chiều dài ống tủy | CanalPro Apex Locator | Forum Engineering Technologies (96) Ltd. | Israel | Coltène / Whaledent Inc | Mỹ |  | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa |  | Nhóm null |  |  | 75000000 | t | Bộ | false | 2021-06-09 | 2021-12-31 | <p>Máy đo chiều dài ổng tủy và phụ kiện đi kèm</p> | <p>- Thân máy chính: 01 cái</p><p>- Dây cáp hướng dẫn: 01 cái</p><p>- Kẹp má: 05 cái</p><p>- Dây sạc: 01 cái</p> |  | <p>- Kích thước màn hình: 120 x 74 x 70 ( mm)</p><p>- Cân nặng: 300 gr</p><p>- Loại màn hình: Color Graphic TFT</p><p>- Kích thước màn hình: 89 mm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa | 2021-06-09 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa | 2021-06-09
4705 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy siêu âm | Máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu | MÁY SIÊU ÂM MÀU 3D/4D CAO CẤP | X-CUBE 90 | Alpinion Medical Systems Co.,ltd | Hàn Quốc | Alpinion Medical Systems Co.,ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam |  | Nhóm 4 |  |  | 2800000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-09 | 2022-04-09 | <p>Máy siêu âm màu 3D/4D</p> | <p><br></p><p>Máy chính</p><p>- Màn hình hiển thị</p><p>- Đầu dò 2D Convex</p><p>- Đầu dò 3D/4D Convex</p><p>- Đầu dò 2D Linear</p><p>- Chương trình siêu âm 2D, 3D, 4D</p><p>- Chương trình Doppler màu, Doppler xung, Doppler năng lượng</p> | <p>Tùy chọn nâng cao</p><p>1. Đầu dò 3D vaginal</p><p>2. Đầu dò 2D Vaginal</p><p>3. Đầu dò 2D Phased array (siêu âm tim)</p><p>4. Chương trình siêu âm tim</p><p>5. Chương trình Doppler liên tục (CW)</p><p>6. Gói thước đo tim</p><p>7. Chương trình siêu âm toàn cảnh (Panoramic)</p><p>8. Chương trình kết nối DICOM</p><p>9. Gói Doppler mô (TDI)</p><p>10. Chương trình đo độ dày thành mạch (Auto IMT)</p><p>11. Chương trình tự động đo độ mờ da gáy (Auto NT)</p><p>12. Thiết bị làm ấm gel siêu âm</p><p>13. Chương trình siêu âm sức căng cơ tim CUBE Strain™</p><p>14. Chương trình siêu âm tim gắng sức Stress Echo</p><p>15. Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh toàn phần Full SRI</p><p>16. Công nghệ hình ảnh Spatial Compouding</p><p>17. Công nghệ hình ảnh Live HQ™</p><p>18. Chương trình siêu âm đàn hồi mô (Strain Elastography)</p><p>19. Elastography định lượng (point Shear Wave Elastography) siêu âm đàn hồi mô gan</p><p>20. Hình ảnh siêu âm tăng cường độ tương phản (CEUS)</p><p>21. Chế độ hình ảnh Micro View&nbsp;</p> | <p><br></p><p><strong>- </strong>Hệ thống máy chính X-CUBE 90</p><p>- Màn hình LED 23 inch</p><p>-- Màn hình cảm ứng 12.1 inch</p><p>- 05 cổng cắm đầu dò hoạt động</p><p>- Hệ thống quản lí dữ liệu siêu âm E-View™</p><p>&nbsp;- Chương trình tính toán thước đo siêu âm cơ bản, sản khoa, phụ khoa, mạch máu, tuyến vú, tuyến giáp, cơ xương khớp</p><p>- Hình ảnh hòa âm mô Harmonic, đảo ngược xung hài hòa, Công nghệ giảm đốm nhiễu hình ảnh (SRI)</p><p>- Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung,</p><p>- Ổ cứng SSD 120 Gb và HDD 1 Tb</p><p>- Phụ kiện chuẩn</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2021-04-09 | Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam | 2021-06-02
4706 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy điều trị bằng oxy cao áp | Máy tạo oxy di động | Mark 5 Nuvo Lite | Nidek Medical Products Inc | Mỹ | Nidek Medical Products Inc | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc |  | Nhóm 3 |  |  | 43000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-21 | 2021-09-20 | <p>Máy tạo oxy di động loại 5L/phút</p> | <p>Máy chính: 01</p><p>Bình làm ẩm: 01</p><p>Ống thở: 01</p><p>Dây nguồn: 01</p><p>Sách hướng dẫn sử dụng: 01</p> |  | <p>- Van điều chỉnh lưu lượng có thể khóa được</p><p>- Lưu lượng: 0,125 – 5 lít/phút</p><p>- Đầu ra ô xy bằng kim loại</p><p>- Van điều chỉnh lưu lượng có thể khóa được</p><p>- Nút khởi động lại</p><p><strong>Đặc tính kỹ thuật:</strong></p><p>- Điện áp cung cấp:&nbsp;230 V – 50 Hz</p><p>- Công suất tiêu thụ trung bình: 290 W</p><p>- Nồng độ oxy (tại 5 lít / phút): 90% ( + 6.5% / - 3% )</p><p>- Lưu lượng:&nbsp;0,125 đến 5 lít / phút</p><p>- Mức độ ồn: 40 dBA</p><p>- Áp suất đầu ra: 7,0 psi</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc | 2021-03-31 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc | 2021-06-21
4707 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy đo điện tim 6 kênh | AsCard Orange v.04.201 | ASPEL S.A. | Ba Lan | ASPEL S.A. | Ba Lan |  | Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic |  | Nhóm 3 |  |  | 90000000 | t | Cái | true | 2021-07-05 | 2021-12-31 | <p> Máy điện tim 6&nbsp;kênh (màn hình trắng đen)</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính màn hình màu LCD 128x240;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Pin sạc và máy in nhiệt tích hợp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cáp gắn điện cực bệnh nhân tái sử dụng;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;06 Điện cực núm hút ngực;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;04 Điện cực kẹp chi;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cuộn giấy in điện tim;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây cáp kết nối Internet;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Chai Gel điện tim 250g;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây nguồn</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ECG - tín hiệu: 12 đạo trình chuẩn</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ nhạy sáng: 2,5/5/10/20 mm/mV, ± 5%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ ghi: 5/10/25/50 mm/s, ±5%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khổ giấy: giấy in nhiệt, rộng 112 mm, không bụi bẩn, có chức năng tự động load giấy.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LCD 4” hiển thị: Đồ họa 240 x 128</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số lấy mẫu: 8000 mẫu/giây mỗi kênh (lấy mẫu đồng bộ)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải chuyển đổi A/C: 12 bits</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ nghiêng giữa các kênh: &lt; 100 μs</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Biên độ của lượng tử: 2,73 μV/LSB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mức chính xác của độ nhạy: &lt; ± 2%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc nguồn điện: 50 Hz, 60 Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc cơ nhiễu: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc băng thông: 0.15 Hz, 0.45 Hz, 0.75 Hz, 1.5 Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi tính hiệu ECG: 10 mV (Vp-p)20</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số: 0,05 ÷ 150 Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 258x199x50 mm (LxWxH)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: &lt; 1,3 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện cung cấp: </p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện lưới AC 100 ~ 240 V (47 Hz, 63 Hz)</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin: 7,2V/2,2 Ah</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng tiêu thụ: </p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,4 A (max. tại @ 100 V, 120 V)</p><p class="ql-align-justify">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,2 A ( max. tại @ 220 V, 240 V)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hoạt động: 10<sup>0</sup>C ~ 40<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tương đối: 25% ÷ 95% không ngưng tụ</p><p>Áp suất không khí: 700 ÷ 1060 hPa</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic | 2021-07-05 | Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic | 2021-07-05
4708 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | HỆ THỐNG NỘI SOI DẠ DÀY ĐẠI TRÀNG | EPK-i5500c | HOYA Corporation | Nhật Bản,Malaysia | HOYA Corporation | Nhật Bản | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | Nhật Bản | Nhóm 2 |  |  | 4200000000 | t | Chiếc | true | 2021-07-12 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Hệ thống nội soi dạ dày - đại tràng </span></p> | <ol><li>Bộ xử lý hình ảnh nội soi EPK-i5500c: 01 bộ</li><li>Dây nội soi dạ dày ống mềm kèm phụ kiện tiêu chuẩn EG29-i10cF: 01 bộ</li><li>Dây nội soi đại tràng ống mềm kèm phụ kiện tiêu chuẩn EC38-i10cF: 01 bộ</li><li>Bộ kiểm tra rò rỉ dây soi SHA-P5: 01 cái</li></ol> | [7 empty] | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | 2021-07-12 | Công ty TNHH Hệ thống thông tin Nam Minh | 2021-07-12
4709 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG Model: AIA - 2000 | AUTOMATED ENZYME IMMUNOASSAY ANALYZER AIA-2000 ST | Tosoh Hi-Tec Inc. | Nhật Bản | Tosoh Corporation | Nhật Bản | ["2020"] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA | Nhật Bản | Nhóm 1 |  |  | 3560000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-09 | 2021-12-31 | <p>Model:&nbsp;AIA- 2000 ST</p><p>Hãng- nước sản xuất: TOSOH- Nhật Bản</p> | [8 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA | 2020-11-09 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA | 2021-04-01
4710 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Cáng | CÁNG KHÊNH TAY BẠT GẤP | CA1-0404 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 4000000 | t | Bộ | true | 2021-06-06 | 2022-06-06 | <p>- Cáng có thể căng ra hoặc gấp gọn theo chiều ngang, chiều dọc</p><p>- Khung chịu lực chính của cáng bằng nhôm được anod hóa</p><p>- Cáng có bốn tay nắm chống trơn bằng cao su.&nbsp;</p> | <p>- Khung cáng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Bạt cáng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p> | <p>- Khung cáng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Bạt cáng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>-Balo: 01 cái</p> |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-06 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
4711 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang răng | Máy X quang răng | X-MIND Prime | De Gotzen S.r.l. | Italy | De Gotzen S.r.l. | Italy | ["2021"] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | Italy | Nhóm 3 |  |  | 1500000000 | t | Cái | true | 2021-03-26 | 2022-03-26 | <p class="ql-align-justify"> - Chất lượng: Thiết bị đạt chứng chỉ ISO 13485, CE</p><p class="ql-align-justify">- Điện áp hoạt động: 220VAC/50 Hz</p><p class="ql-align-justify">- Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa 40<sup>o</sup>C; Độ ẩm tối đa 75%</p><p class="ql-align-justify">- Thiết bị mới 100%</p><p> </p> | <p class="ql-align-justify"> - Tủ điều khiển cao tần: 01 tủ</p><p class="ql-align-justify"> - Khối chụp toàn cảnh: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"> - Bóng phát tia: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify"> - Máy tính + Màn hình: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"> - Cảm biến số hoá chụp toàn cảnh: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify"> - Phần mềm thu và xử lý ảnh số hoá: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Máy in phim khô: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify"> - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – tiếng Việt: 01 bộ</p><p> </p> |  | <p> <strong style="color: black;">Tủ điều khiển cao tần</strong></p><p> <span style="color: black;">- Kiểu: Tủ điều khiển cao tần, tần số 90 kHz</span></p><p> <span style="color: black;">- Dải kV Từ 60 tới 70 kVp, mỗi bước 2 kV</span></p><p> <span style="color: black;">-&nbsp;Dải mA Từ 2 tới 7.1 mA, theo đường cong R20</span></p><p> <span style="color: black;">- Thời gian chụp toàn cảnh: 14,4 giây đối với người lớn / 13,3 giây đối với trẻ em</span></p><p> <span style="color: black;">- Thời gian chụp chân răng: 3,2 giây (phải/trái) / 6,3 giây (phải và trái)</span></p><p> <span style="color: black;">- Phóng đại trong chụp toàn cảnh người lớn / trẻ em tiêu chuẩn: 1:1.23</span></p><p> <span style="color: black;">Chụp TMJ miệng đóng / mở: 1:1.20</span></p><p> <span style="color: black;">Chụp xoang: 1:1.22</span></p><p><strong style="color: black;">Khối chụp toàn cảnh </strong></p><p> <span style="color: black;">- Chuyển động lên xuống của cột: 660 mm bằng động cơ</span></p><p> <strong style="color: black;">Bóng phát tia</strong></p><p> <span style="color: black;">-&nbsp;Kích cỡ tâm tiêu điểm: 0.5 mm</span></p><p> <span style="color: black;">-&nbsp;Góc anode: 12,5º</span></p><p> <span style="color: black;">- Trữ lượng nhiệt anode: 13kJ (17 kHU)</span></p><p> <span style="color: black;">- Trữ lượng nhiệt tối đa của đầu bóng: 310 kJ (413 kHU)</span></p><p><strong style="color: black;">Cảm biến kỹ thuật số dung cho chụp toàn cảnh</strong></p><p> <span style="color: black;">- Công nghệ: Cảm biến CCD sensor với màn phát sáng Cesium Iodide (CsI)</span></p><p> <span style="color: black;">- Cỡ ảnh điểm Pixel: 48 µm</span></p><p> <span style="color: black;">-&nbsp;Ma trận ảnh: 1536 x 2808 pixels</span></p><p><strong style="color: black;">Phần mềm thu và xử lý ảnh số hoá&nbsp;</strong></p><p> <span style="color: black;">- Đo khoảng cách</span></p><p> <span style="color: black;">- Thay đổi các lát cắt</span></p><p><span style="color: black;"> '- Lật ảnh</span></p><p><span style="color: black;"> '- Lọc hình ảnh</span></p><p><span style="color: black;"> '- Thu phóng: phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh 2D.</span></p><p> <strong style="color: black;">Máy in phim khô</strong></p><p> <span style="color: black;">- Công nghệ in: In ảnh laser</span></p><p> <span style="color: black;">- Độ phân giải: 508pi </span></p><p> <span style="color: black;">- Công suất in: 80 phim / giờ với cỡ 14” x 17”</span></p><p> </p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-03-26 | Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế | 2021-03-26
4712 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy khí dung | Máy khí dung bằng khí nén | Máy xông khí dung | Medel Family Plus | Globalcare Medical Technology Co., Ltd | Trung Quốc | Globalcare Medical Technology Co., Ltd | Italy | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh |  | Nhóm 6 |  |  | 1280000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>PROFESSIONAL là sản phẩm của tập đoàn Medel - Ý, là hãng sản xuất máy xông khí dung&nbsp;lớn nhất thế giới&nbsp;với hơn 50 năm&nbsp;kinh nghiệm ( 1966 ). Với nhiều bằng sáng chế về công nghệ như: động cơ 3 vòng bi, hệ thống giảm ồn, Mast mềm định vị... Medel đã có ra đời những máy khí dung tốt nhất trên thế giới. Ngoài ra Medel cũng là nhà sản xuất rất nhiều thiết bị chăm sóc sức khỏe Gia đình nổi tiếng khác như: máy đo huyết áp điện tử, máy nhiệt kế điện tử.... Trong đó máy huyết áp điện tử Medel đứng&nbsp;TOP 3&nbsp;thế giới.</p> | <p>1. Thân máy chính</p> <p>2. Bộ phụ kiện tiêu chuẩn</p> <p>3. Hướng dẫn sử dụng</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-12-31
4713 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống kết nối chẩn đoán hình ảnh | Máy soi chụp chẩn đoán bệnh lý da và tóc | ATBM Master | FotoFinder Systems GmbH | Đức | FotoFinder Systems GmbH | Đức |  | Công ty Cổ phần thương mại XNK Thảo nguyên | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3075000000 | t | Cái | true | 2021-06-09 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong style="color: red;">HỆ THỐNG MÁY CHỤP PHÂN TÍCH, TẦM SOÁT SỚM </strong></p><p class="ql-align-center"><strong style="color: red;">UNG THƯ DA TOÀN THÂN, SOI CHỤP DERMOSCOPE BỆNH LÝ DA VÀ TÓC; MODEL: BODYSTUDIO ATBM MASTER; NHÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY FOTOFINDER SYSTEMS GMBH; Xuất xứ CHLB Đức. </strong></p><p> </p> | <p class="ql-align-justify"><u>Máy chính bao gồm:</u></p><p class="ql-align-justify">- Tháp ATBM gồm hệ thống giá đỡ máy ảnh, đường ray: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Máy chủ: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình máy tính full 4K Monitor 27in Dell: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Bàn phím + con chuột: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Bộ phát laser: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Tấm thảm chân: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Camera ở vị trí cố định: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Tấm nền chụp hình chuyên dụng 210x100cm: 1 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Máy ảnh CANON: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống đèn New PolFlash XE: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Bộ tách biến áp: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Khung bảo vệ biến áp: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống dây tín hiệu: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- <span style="color: black;">Trục điều khiển chất liệu thép đặc biệt chống điện, chống gỉ : 01 bộ </span></p><p class="ql-align-justify">- <span style="color: black;">Bánh xe di chuyển và phanh cố đinh: 01 bộ</span></p><p class="ql-align-justify">- Thiết bị chụp cầm tay Medicam 1000s bao gồm:</p><p class="ql-align-justify">+ Ống kính đóng: 02 chiếc</p><p class="ql-align-justify">+ Ống kính mở: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">+ Ống kính hình chóp: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">+ Đầu phóng đại 140x: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+ Đầu phóng cực đại 400x: 01 cái (tùy chọn)</p><p class="ql-align-justify">+ Bộ chuyển đổi tiêu chuẩn (20x, 40x, 60x): 1 bộ</p><p class="ql-align-justify">+ Tay cầm đã tích hợp đèn LED và máy ảnh CMOS</p><p class="ql-align-justify">+ Bộ sản phẩm hỗ trợ cắt và kiểm tra tóc: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p> | <p>Cấu hình nâng cao: </p><p>Phần mềm: </p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">1. Phần mềm điều hành&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:</span></p><p class="ql-align-justify"> Máy có hệ điều hành cơ bản để vận hành cơ sở dữ liệu phần cứng và phần mềm <strong>ATBM Master&nbsp;Universial 3 + Master Suite</strong> . Chức năng phân tích da điện tử, tự động xây dựng cấu trúc nốt ruồi, nhận biết và chẩn đoán sớm các khối u ác tính bản quyền của Fotofinder <strong>Molealizer pro AI. </strong>Dựa trên nguyên tắc 3 điểm, 7 điểm, quy tắc ABCD. Đưa ra điểm số rủi ro ác tính. &nbsp;</p><p class="ql-align-justify"> Phần mềm quét chụp toàn thân <strong>Bodyscan with Mosaic View</strong> tự động tìm kiếm phát hiện những thay đổi, tổn thương mới, cắt hình ảnh từng tổn thương trong tổng thể hình ảnh và xắp xếp chúng theo thứ tự.</p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(34, 34, 34);">- Trichoscope&nbsp;</strong><span style="color: rgb(34, 34, 34);">(phân tích tóc):&nbsp;Đo, đánh giá sự tăng trưởng của tóc như mật độ, tỉ lệ anagen và telogen, tóc tơ, tóc đầu cuối, số lượng nang trứng, chế độ đếm từng sợi tóc có độ chính xác lên đến 1/2 micro mét, hỗ trợ trong việc chẩn đoán nguyên nhân rụng tóc như rụng tóc từng mảng, rụng tóc kiểu thưa, rụng tóc kiểu hói. </span><strong style="color: rgb(34, 34, 34);">TrichoLab:</strong><span style="color: rgb(34, 34, 34);"> Kết luận dự báo về nguyên nhân rụng tóc</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(34, 34, 34);">TrichoTransPlanner<em>: </em></strong><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Phân tích đánh giá tình trạng da đầu, đo đạc, tính toán mật độ, diện tích trong cấy ghép vv…)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- </span><strong style="color: rgb(34, 34, 34);">Phần mềm phân tích vẩy nến PASive</strong><span style="color: rgb(34, 34, 34);">: Phân tích, so sánh, đánh giá, xác định vùng da bị vẩy nến, mức độ phơi nhiễm, độ dầy các mảng bám và tỉ lệ phần trăm bề mặt cơ thê, theo dõi, tài liệu hóa hình ảnh bệnh án và quá trình điều trị bệnh... </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Ngoài ra máy còn có các số hỗ trợ cho bác sĩ trong thăm khám các bệnh da liễu thường gặp như các bệnh về ký sinh trùng râm mu, ghẻ nhờ chức năng thu phóng quang học liên tục, theo dõi tổn thương trực tiếp dưới ống kính phân cực/ không phân cực có độ phóng lên đến 140 lần: soi móng tay, móng chân, đáy mắt, mao mạch….tối đa 400x; soi đánh giá sự bất thường các mao mạch, mạch máu.</span></p><p><br></p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Hệ thống điều hành y tế: </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Máy chủ: Intel Core i7 – Core (7800 hoặc cao hơn) </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Dung lượng 16384 MB (16GB) RAM </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Card đồ họa 4 GB RAM, nVidia, </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Độ phân giải:&nbsp;1920x1080 pixels, </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Example: GeForce GT x1050Ti</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 ổ HDD dung lượng 4TB cơ sở giữ liệu </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 ổ HDD dung lượng 4TB lưu giữ </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Ổ cứng SSD dung lượng tối thiểu 250GB</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Phần mềm hệ điều hành window 10 (64bits) </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Màn hình máy tính 27inch/LCD; Độ phân giải 3840x2160 pixels</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">04 ổ USB 2.0; 4 ổ USB 3.0 </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Khả năng kết nối Camera Canon SLR &amp; ống kính Sigma 50nm F14DG HSM/Art </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Hoặc Cannon EF24-150mm / f/3.5-5.6 IS/STM</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Cáp tiếp đất: 01</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 bộ kích hoạt internet, nâng cấp phần mềm dữ liệu, hỗ trợ từ xa </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Ống kính zoom: 140x (20x,40x,60x...); or 400x (tùy chọn) </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Điện áp: AC 115V/ 230V/ 47-63Hz </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Công suất tiêu thụ tối đa: 350W</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Lớp bảo vệ loại: 1</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Nhiệt độ 0-40oC; độ ẩm: 20-90oc</span></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần thương mại XNK Thảo nguyên | 2021-06-09 | Công ty Cổ phần thương mại XNK Thảo nguyên | 2021-06-09
4714 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Storm-5500 | DIXION Vertrieb Medizinischer Gerate GmbH | Đức | DIXION Vertrieb Medizinischer Gerate GmbH | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH SYNJECTOS Việt Nam | Đức | Nhóm 3 |  |  | 180000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-21 | 2022-12-31 | <p><strong>Tính năng chung:</strong></p><p>- Màn hình theo dõi bệnh nhân được thiết kế để chăm sóc cấp cứu tại bệnh viện.</p><p>- Nó cung cấp dịch vụ chăm sóc liên tục cho bệnh nhân&nbsp;trong quá trình vận chuyển và trong hoạt động của bệnh viện.</p><p><br></p><p><strong>Đặc trưng&nbsp;:</strong></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Màn hình LCD TFT 12,1 inch màn hình loại cảm ứng với tối đa 11 dạng sóng</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Trọng lượng nhẹ và di động cho giải pháp vận chuyển hoàn hảo</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Có khả năng cố định vào giường bệnh nhân</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Các cấu&nbsp;hình&nbsp;khác nhau cho phép sử dụng trong một số phòng ban khác nhau trong suốt hoạt động của bệnh viện</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Thông số: ECG, RESP, SpO2, NIBP, 2x TEMP, HR</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Các lựa chọn: Thán&nbsp;đồ&nbsp;(thông&nbsp;khí&nbsp;Mainstream hoặc Side stream), Sensor Nellcor SpO2, nhiệt kế số, huyết áp xâm lấn IBP</span>&nbsp;(2 kênh)</p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Lưu&nbsp;trữ&nbsp;các biểu đồ&nbsp;xu hướng&nbsp;và bảng của tất cả các tham số trong 120 giờ cuối, 1200 kết quả đo NIBP và 60 sự kiện báo động</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Đầu ra: VGA, USB (ít nhất một), Thẻ SD, Ethernet, LAN, WiFi, Đồng bộ hóa DC 12V và máy khử rung tim</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Tích hợp Pin Li-ion có thể sạc lại</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Pin Li-ion có thể sạc lại với thời gian làm việc lên đến 7 giờ</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Túi đựng mang đi (tùy chọn)</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Mạng kết nối với hệ thống monitor trung tâm</span></p><p><span style="color: rgb(32, 33, 36);">- Thích hợp cho bệnh nhân người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh</span></p> | <p>Máy chính: 01 chiếc</p><p>Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ</span></p> |  | <pre class="ql-syntax" spellcheck="false"></pre> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SYNJECTOS Việt Nam | 2021-06-21 | CÔNG TY TNHH SYNJECTOS Việt Nam | 2021-06-21
4715 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy giặt, vắt công nghiệp | Máy giặt, vắt công nghiệp | Máy giặt, vắt tự động công nghiệp | LS332 PME | Girbau, S.A | Tây Ban Nha | Girbau, S.A | Tây Ban Nha | ["2020"] | Công ty TNHH Dương Phước Đông | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 760000000 | t | Cái | true | 2020-12-10 | 2021-01-31 | <p>Sử dụng giặt và vắt đồ vải dùng trong y tế</p> | [8 empty] | Công ty TNHH Dương Phước Đông | 2020-12-10 | Công ty TNHH Dương Phước Đông | 2020-12-10
4716 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Thước đo phẫu thuật | AA805R | BMI Bayerische Maßindustrie | Đức | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Đức | Nhóm 1 |  |  | 277183 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Thước đo bằng thép không gỉ, dài 300mm, chia độ đến&nbsp;mm và inches</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-12 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-12
4717 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Máy Laser nha khoa | SiroLaser Blue | Sirona Dental Systems GmbH | Đức | Sirona Dental Systems GmbH | Đức |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam |  | Nhóm 1 |  |  | 512000000 | t | Chiếc | false | 2021-03-08 | 2021-12-31 | <p><strong>MÁY LASER NHA KHOA</strong></p><p>Model: SiroLaser Blue</p><p>Hãng sản xuất: Sirona Dental System GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | <p>Máy laser tổng quát</p><p><br></p><p>Danh mục linh kiện và phụ kiện đính kèm:</p><p><br></p><ul><li>Đầu đèn Led</li><li>Màn hình</li><li>Khóa đầu Laser</li><li>Tay cầm</li><li>Đầu tip sử dụng một lần</li><li>Bộ phận chuyển đổi điều khiển bằng tay</li><li>Tay khoan phẫu thuật gắn đầu tip</li><li>Day nối tay cầm và máy</li></ul> |  | <p>ISO 13485</p> | [5 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-03-08 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-06-21
4718 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | GIƯỜNG BỆNH NHÂN INOX | G2-0003 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 8700000 | t | Bộ | true | 2021-06-06 | 2022-06-06 | <p><span style="color: black;">-</span> Gồm khung giường (gồm cả giát) và hai hồi giường có cọc màn.</p><p>- Giát giường bằng inox liền vơí khung giường, gồm 2 phần: phần thân và phần nâng đầu. Phần nâng đầu có thể điều chỉnh góc nghiêng từ 0 ¸ 45<sup>0</sup></p><p>- Hồi giường: có 4 cọc mắc màn gắn vào hai hồi giường, các cọc móc màn có thể gấp gọn theo chiều ngang hồi giường khi không dùng.</p><p>- Chân giường có bọc chân cao su êm</p> | <p>- Khung giường:&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Hồi giường:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cái</p><p>- Cọc màn:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04 cái</p> | <p>- Khung giường:&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Hồi giường:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cái</p><p>- Cọc màn:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04 cái</p><p>-Đệm mút: 01 cái</p><p>-Bảng kẹp bệnh án: 01 cái</p> |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-06 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
4719 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ | EL-OT500S | Elpis Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | Elpis Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2020"] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2021-07-01 | 2021-12-31 | <p>Bàn mổ điện đa năng điện thủy lực:</p><p>Model:&nbsp;<a href="https://chuonggoiyta.com/ban-mo-da-nang-cao-cap-han-quoc-elpis-el-ot500-pd142222.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">E</a>L-OT500s</p><p>Hãng sản xuất : Elpis</p><p>Xuất xứ : Hàn Quốc</p> | <h3>&nbsp;</h3> <p>- Bàn phẫu thuật chính</p> <p>- Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm</p> <p>- bánh xe</p> <p>- khung trượt chụp Carm</p> <p>- HDSD tiếng Anh/Việt và các giấy tờ liên</p> <h3>&nbsp;</h3> |  | <p>-&nbsp;<font size="3">Kích thước tổng thể: 2,200(L) x 510(W) x 770~1,040mm(H)</font></p> <p>- Bàn chia làm 4 phần cơ bản:</p> <p><font size="3">1. Phần đầu: Kích thước 560 (W) x 250mm (L)</font></p> <p><font size="3">2. Phần lưng: Kích thước 560 (W) x 600mm (L)</font></p> <p><font size="3">3. Phần hông: Kích thước 560 (W) x 510mm (L)</font></p> <p><font size="3">4. Phần chân: Kích thước 270(W) x 600mm(L)</font></p> <p>- Xoay trái phải: 20/25 độ</p> <p>- Trendelenburg&nbsp; &nbsp; +25 / -25 độ</p> <p>- Chỗ ngồi: +25 / -80 độ</p> <p>- Phần chân: +30 / -90 độ</p> <p>- Tư thế mổ thận: 140 độ</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-11-15 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2021-07-01
4720 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp | Máy đo huyết áp bắp tay | Medel Cardio MB10 | Hans Dinslage GmbH | Trung Quốc | Hans Dinslage GmbH | Italy | ["2019","2020"] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh |  | Nhóm 6 |  |  | 1950000 | t | Chiếc | false | 2020-11-12 | 2020-12-31 | <p>- Thiết kế đẹp, màn hình tràn viền cực lớn<br /> - Tính năng nổi bật:<br /> -&nbsp;Máy đo huyết áp Medel Connect Cardio MB 10 sẽ ghi lại rung tâm nhĩ và co thắt tâm thất sớm.<br /> - Tất cả các dữ liệu thu được, với ngày và giờ chính xác có thể được lưu trên điện thoại thông minh và được gửi đến PC.</p> | <p>1. Thân máy chính</p> <p>2. Bao quấn huyết áp</p> <p>3. Túi đựng</p> <p>4. Hướng dẫn sử dụng</p> <p>&nbsp;</p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh | 2020-11-12 | Phạm văn minh | 2020-12-31
4721 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống kết nối chẩn đoán hình ảnh | Máy chụp phân tích, tấm soát sớm ung thư da & soi chụp dermoscope bệnh lý da và tóc | ATBM Master | FotoFinder Systems GmbH | Đức | FotoFinder Systems GmbH | Đức |  | Công ty Cổ phần thương mại XNK Thảo nguyên | Đức | Nhóm 3 |  |  | 3075000000 | t | Cái | true | 2021-06-09 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"><strong style="color: red;">HỆ THỐNG MÁY CHỤP PHÂN TÍCH, CHẨN ĐOÁN SỚM </strong></p><p class="ql-align-center"><strong style="color: red;">UNG THƯ DA TOÀN THÂN, SOI CHỤP DERMOSCOPE CÁC BỆNH LÝ DA VÀ TÓC. MODEL: BODYSTUDIO ATBM MASTER, NHÀ SẢN XUẤT FOTOFINDER SYSTEMS GMBH, Xuất xứ: CHLB ĐỨc. </strong></p> | <p class="ql-align-justify"><u>Máy chính bao gồm:</u></p><p class="ql-align-justify">- Tháp ATBM gồm hệ thống giá đỡ máy ảnh, đường ray: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Máy chủ: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Màn hình máy tính full 4K Monitor 27in Dell: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Bàn phím + con chuột: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Bộ phát laser: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Tấm thảm chân: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Camera ở vị trí cố định: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Tấm nền chụp hình chuyên dụng 210x100cm: 1 chiếc</p><p class="ql-align-justify">- Máy ảnh CANON: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống đèn New PolFlash XE: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Bộ tách biến áp: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Khung bảo vệ biến áp: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- Hệ thống dây tín hiệu: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">- <span style="color: black;">Trục điều khiển chất liệu thép đặc biệt chống điện, chống gỉ : 01 bộ </span></p><p class="ql-align-justify">- <span style="color: black;">Bánh xe di chuyển và phanh cố đinh: 01 bộ</span></p><p class="ql-align-justify">- Thiết bị chụp cầm tay Medicam 1000s bao gồm:</p><p class="ql-align-justify">+ Ống kính đóng: 02 chiếc</p><p class="ql-align-justify">+ Ống kính mở: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">+ Ống kính hình chóp: 01 chiếc</p><p class="ql-align-justify">+ Đầu phóng đại 140x: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">+ Đầu phóng cực đại 400x: 01 cái (tùy chọn)</p><p class="ql-align-justify">+ Bộ chuyển đổi tiêu chuẩn (20x, 40x, 60x): 1 bộ</p><p class="ql-align-justify">+ Tay cầm đã tích hợp đèn LED và máy ảnh CMOS</p><p class="ql-align-justify">+ Bộ sản phẩm hỗ trợ cắt và kiểm tra tóc: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p> | <p>Cấu hình nâng cao:</p><p>Phần mềm:</p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">1. Phần mềm điều hành&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><span style="color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:</span></p><p class="ql-align-justify">Máy có hệ điều hành cơ bản để vận hành cơ sở dữ liệu phần cứng và phần mềm <strong>ATBM Master&nbsp;Universial 3 + Master Suite</strong> . Chức năng phân tích da điện tử, tự động xây dựng cấu trúc nốt ruồi, nhận biết và chẩn đoán sớm các khối u ác tính<strong>. </strong>Phần mềm có giá trị (<em>Công nghệ trí tuệ nhân tạo của FotoFinder GmbH</em>). Phần mềm phân tích tổn thương ác tính&nbsp;<strong>Molealizer AI. </strong>Dựa trên nguyên tắc 3 điểm, 7 điểm, quy tắc ABCD. Đưa ra điểm số rủi ro ác tính.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Phần mềm quét chụp toàn thân <strong>Bodyscan with Mosaic View</strong> tự động tìm kiếm phát hiện những thay đổi, tổn thương mới, cắt hình ảnh từng tổn thương trong tổng thể hình ảnh và xắp xếp chúng theo thứ tự.</p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(34, 34, 34);">- Trichoscope&nbsp;</strong><span style="color: rgb(34, 34, 34);">(phân tích tóc):&nbsp;Đo, đánh giá sự tăng trưởng của tóc như mật độ, tỉ lệ anagen và telogen, tóc tơ, tóc đầu cuối, số lượng nang trứng, chế độ đếm từng sợi tóc có độ chính xác lên đến 1/2 micro mét, hỗ trợ trong việc chẩn đoán nguyên nhân rụng tóc như rụng tóc từng mảng, rụng tóc kiểu thưa, rụng tóc kiểu hói. </span><strong style="color: rgb(34, 34, 34);">TrichoLab:</strong><span style="color: rgb(34, 34, 34);"> Kết luận dự báo về nguyên nhân rụng tóc</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(34, 34, 34);">TrichoTransPlanner<em>: </em></strong><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Phân tích đánh giá tình trạng da đầu, đo đạc, tính toán mật độ, diện tích trong cấy ghép vv…)</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- </span><strong style="color: rgb(34, 34, 34);">Phần mềm phân tích vẩy nến PASive</strong><span style="color: rgb(34, 34, 34);">: Phân tích, so sánh, đánh giá, xác định vùng da bị vẩy nến, mức độ phơi nhiễm, độ dầy các mảng bám và tỉ lệ phần trăm bề mặt cơ thê, theo dõi, tài liệu hóa hình ảnh bệnh án và quá trình điều trị bệnh... </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">- Ngoài ra máy còn có các số hỗ trợ cho bác sĩ trong thăm khám các bệnh da liễu thường gặp như các bệnh về ký sinh trùng râm mu, ghẻ nhờ chức năng thu phóng quang học liên tục, theo dõi tổn thương trực tiếp dưới ống kính phân cực/ không phân cực có độ phóng lên đến 140 lần: soi móng tay, móng chân, đáy mắt,…or 400x (tùy chọn); đánh giá sự bất thường các mao mạch, mạch máu.</span></p> | <p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Hệ thống điều hành y tế: </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Máy chủ: Intel Core i7 – Core (7800 hoặc cao hơn) </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Dung lượng 16384 MB (16GB) RAM </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Card đồ họa 4 GB RAM, nVidia, </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Độ phân giải:&nbsp;1920x1080 pixels, </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Example: GeForce GT x1050Ti</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 ổ HDD dung lượng 4TB cơ sở giữ liệu </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 ổ HDD dung lượng 4TB lưu giữ </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Ổ cứng SSD dung lượng tối thiểu 250GB</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Phần mềm hệ điều hành window 10 (64bits) </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Màn hình máy tính 27inch/LCD; Độ phân giải 3840x2160 pixels</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">04 ổ USB 2.0; 4 ổ USB 3.0 </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Khả năng kết nối Camera Canon SLR &amp; ống kính Sigma 50nm F14DG HSM/Art </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Hoặc Cannon EF24-150mm / f/3.5-5.6 IS/STM</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Cáp tiếp đất: 01</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">01 bộ kích hoạt internet, nâng cấp phần mềm dữ liệu, hỗ trợ từ xa </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Ống kính zoom: 140x; or 400x (tùy chọn) </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Điện áp: AC 115V/ 230V/ 47-63Hz </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Công suất tiêu thụ tối đa: 350W</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Lớp bảo vệ loại: 1</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Nhiệt độ 0-40oC; độ ẩm: 20-90oc</span></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần thương mại XNK Thảo nguyên | 2021-06-09 | Công ty Cổ phần thương mại XNK Thảo nguyên | 2021-06-09
4722 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Hệ thống CAD/CAM | Máy nướng sứ | inLab Profire (zirconia + metal) | Sirona Dental Systems GmbH | Đức | Sirona Dental Systems GmbH | Đức |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 1 |  |  | 891500000 | t | Chiếc | false | 2021-03-05 | 2021-06-30 | <p><strong>MÁY NƯỚNG SỨ</strong></p><p>Model: inLab ProFire</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-01 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-06-21
4723 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Bộ dụng cụ pha chế dược chất phóng xạ | GẠCH CHÌ CHE CHẮN | LG | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 2400000 | t | Cái | true | 2021-07-12 | 2022-07-12 | <p><span style="color: black;">-Vật liệu bằng chì, có ngèm dạng mang cá</span></p> | <p><span style="color: black;">-Gạch dạng thẳng hoặc bẻ góc:&nbsp; 01 cái</span></p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-07-12 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-07-12
4724 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy ly tâm | Máy ly tâm đa năng | Máy ly tâm đa năng để bàn | ROTINA 380 | Andreas Hettich GmbH & Co. KG | Đức | Andreas Hettich GmbH & Co. KG | Đức | ["2021"] | CÔNG TY TNHH KONNERTEC VIỆT NAM | Đức | Nhóm 3 |  |  | 220000000 | t | Cái | true | 2021-07-05 | 2021-10-05 | <p><strong>Máy ly tâm đa năng để bàn.</strong></p><p><strong>Model:ROTINA 380</strong></p><p><strong>Hãng sản xuất:Hettich</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Đức</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong><em><u>Tính năng cơ bản:</u></em></strong></p><p><strong><em><u>&nbsp;</u></em></strong></p><p class="ql-align-justify">- vỏ và nắp bằng kim loại</p><p class="ql-align-justify">- xem cổng trong nắp</p><p class="ql-align-justify">- khóa nắp một tay</p><p class="ql-align-justify">- bảo vệ thả nắp</p><p class="ql-align-justify">- Phát hành khóa nắp khẩn cấp</p><p class="ql-align-justify">- buồng li tâm bằng thép không rỉ</p><p class="ql-align-justify">- nhận dạng cánh quạt tự động</p><p class="ql-align-justify">- Động cơ &nbsp;không chổi than</p><p class="ql-align-justify">- hiển thị lỗi</p><p class="ql-align-justify">- hiển thị ở ° C và ° F có thể</p><p class="ql-align-justify">- Tắt khi mất cân bằng</p><p class="ql-align-justify">- Bảng điều khiển ngược sáng với giá trị thực tế của tất cả thông số</p><p class="ql-align-justify">- Có thông báo âm thanh sau khi hoàn thành chạy ly tâm</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">- Tốc độ vòng quay (RPM)&nbsp;: </p><p class="ql-align-justify">50 - 15.000 vòng/&nbsp;phút Điều chỉnh theo gia số 10</p><p class="ql-align-justify">- Lự ly tâm (RCF): 50 - 24.400 Điều chỉnh theo gia số của 1</p><p class="ql-align-justify">- tối đa dung tích: 4 x 290 ml</p><p class="ql-align-justify">- lựa chọn 8 &nbsp;loại Rotor khác nhau</p><p class="ql-align-justify">- Tuân thủ IvD theo chỉ thị 98/79 / EC</p><p class="ql-align-justify">- tối đa độ ồn 54 dB (A) với &nbsp;Rotor 1760</p><p class="ql-align-justify">- Hoạt động dễ dàng với bàn phím và núm điều khiển</p><p class="ql-align-justify">- Lưu trữ 98 chương trình </p><p class="ql-align-justify">- 9 gia tốc riêng lẻ và 10 &nbsp;giai đoạn giảm tốc</p> | <p> + Thân máy chính &nbsp;Rotina 380 <span style="color: red;">(Cat. No: 1701) số lượng 01 cái</span></p><p class="ql-align-justify"> + Rotor góc 4 vị trí - (<span style="color: red;">Cat.No: 1798 ) </span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">số lượng 01 cái</span></p><p class="ql-align-justify">Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/ phút</p><p class="ql-align-justify">Lực li tâm tối đa: 2,898 RCF</p><p class="ql-align-justify"> + Bucket &nbsp;( giỏ treo ) (<span style="color: red;">Cat.No: 5051) </span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">số lượng 04 cái</span></p><p class="ql-align-justify"> + Nắp an toàn sinh học (<span style="color: red;">Cat.No: 5053) </span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">số lượng 04 cái</span></p><p> </p> |  | <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong><em><u>Thông số kỹ thuật</u></em></strong></p><p class="ql-align-justify"><strong><em><u>&nbsp;</u></em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện sử dụng: 200-240 V1 ~ /50-60Hz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: 650 VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể tích li tâm tối đa: 4 x 290 ml</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ li tâm tối đa (RPM): 15000 vòng/ phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lực li tâm tối đa: 24.400 RCF</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian chạy: 1 – 99 giờ&nbsp;59 giây, chạy liên tục hoặc chế độ chạy theo chu trình ngắn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước máy: (H x W x D): 418 x 457 x 600 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 51 kg</p> |  |  |  | Bảo hành 12 tháng |  | CÔNG TY TNHH KONNERTEC VIỆT NAM | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH KONNERTEC VIỆT NAM | 2021-07-05
4725 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | GIƯỜNG BỆNH NHÂN INOX | G2-0005 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 9950000 | t | Bộ | true | 2021-06-06 | 2022-06-06 | <p><span style="color: black;">-</span> Gồm khung giường (gồm cả giát) và hai hồi giường có cọc màn.</p><p>- Giát giường bằng inox liền vơí khung giường, gồm 2 phần: phần thân và phần nâng đầu. Phần nâng đầu có thể điều chỉnh góc nghiêng từ 0 ¸ 45<sup>0</sup></p><p>- Giường di chuyển nhẹ nhàng và linh hoạt bởi 4 bánh xe f150 trong đó 2 bánh có phanh.</p> | <p>- Khung giường:&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Cọc màn:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cái</p><p>- Hồi giường:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cái</p><p>- Bánh xe:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p> | <p>- Khung giường:&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Cọc màn:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cái</p><p>- Hồi giường:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cái</p><p>- Bánh xe:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p>-Đệm: 01 cái</p><p>-Bảng kẹp bệnh án: 01 cái</p> |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-06 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
4726 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm huyết học | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy xét nghiệm huyết học 3 thành phần | Mispa Count | Agappe Diagnostics Ltd | Đức | Agappe Diagnostics Ltd | Đức | ["2018","2019","2020"] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh |  | Nhóm 6 |  |  | 268000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-03 | 2021-11-03 | <p><strong>- </strong>Đơn giản và dễ sử dụng.</p> <p>- Quy trình hoàn toàn tự động</p> <p>- Màn hình cảm ứng dễ dàng sử dụng</p> <p>- Có 2 buồng đếm và cờ bức khác nhau</p> <p>- Phân tích 20 thông số và 3 biểu đồ</p> | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:624px;" width="624"> <tbody> <tr> <td style="width:387px;"> <p align="center"><strong>Tên</strong></p> </td> <td style="width:161px;"> <p align="center"><strong>Số lượng</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:387px;"> <p>Máy chính</p> </td> <td style="width:161px;"> <p align="center">01 bộ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:387px;"> <p>Phụ tùng bảo trì</p> </td> <td style="width:161px;"> <p align="center">01 bộ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:387px;"> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt</p> </td> <td style="width:161px;"> <p align="center">01 bộ</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-03 | Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh | 2020-11-13
4727 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Màng lọc tiệt khuẩn | JK090 | Porex Technologies Ltd | Anh | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Anh | Nhóm null |  |  | 6905206 | t | Hộp | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Màng lọc PTFE, hộp 10 chiếc, đường kính 190mm</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-12 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-12
4728 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Hệ thống X-quang di động 100mA (kỹ thuật số) | MobiRAD320 | Sitec Medical Co., Ltd | Hàn Quốc | Sitec Medical Co., Ltd | Hàn Quốc |  | Công ty TNHH Thương mại & Thiết bị y tế Gia Vũ | Hàn Quốc | Nhóm null |  |  | 1806000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-09 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống X-quang di động 100mA (kỹ thuật số)</p><p>Model: MobiRAD320</p><p>Hãng sản xuất: Sitec Medical Co.,Ltd</p><p>Xuất xứ: Hàn Quốc</p> | <p><strong><em><u>Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm:</u></em></strong></p><ul><li>Máy phát tia và bảng điều khiển</li><li>Xe đẩy</li><li>Bóng X-quang</li><li>Bộ chuẩn trực chùm tia X-quang</li><li>Tấm nhận ảnh X-quang bản phẳng</li><li>Trạm làm việc</li><li>Phần mềm thu nhận và xử lý ảnh</li></ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại & Thiết bị y tế Gia Vũ | 2020-12-09 | Công ty TNHH Thương mại & Thiết bị y tế Gia Vũ | 2020-12-09
4729 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy nèn ép khí tuần hoàn trị liệu | Green Press 5 | Fysiomed NV | Bỉ | Fysiomed NV | Bỉ | ["2021"] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn |  | Nhóm 3 |  |  | 200000000 | t | Cái | true | 2021-06-10 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Máy được thiết kế để điều trị phù nguyên phát và thứ phát, các vấn đề về tuần hoàn, suy tĩnh mạch mãn tính, vết loét, nặng chân tại nhà.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">­Điều khiển bằng vi xử lý với 7 chương trình cài đặt sẵn cho phép bác sĩ trị liệu lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu nhất </span></p> | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">. Cấu hình:</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">1. Máy chính: 01 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">2. Bao điều trị chân trái: 01 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">3. Bao điều trị chân phải: 01 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">4. Bao điểu trị tay trái: 01 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">5. Bao điều trị tay phải: 01 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">6. Bao điều trị vùng lưng: 01 cái</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">7. Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh</span></p> |  | <p><span style="color: rgb(0, 26, 51);"> Tính năng chung: </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">­ Máy được thiết kế để điều trị phù nguyên phát và thứ phát, các vấn đề về tuần hoàn, suy tĩnh mạch mãn tính, vết loét, nặng chân tại nhà.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">­ Điều khiển bằng vi xử lý với 7 chương trình cài đặt sẵn cho phép bác sĩ trị liệu lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu nhất </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">­ Các thông số hiển thị kỹ thuật số: thời gian điều trị có thể điều chỉnh, áp suất tối đa, thời gian áp suất và thời gian nghỉ cho mỗi khoang, thời gian tạm dừng giữa các chu kỳ… </span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">2. Đặc tính kỹ thuật</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">­ Áp suất: có thể điều chỉnh từ 0 đến 198 mbar</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">­ Thời gian nghỉ ngơi và tạm dừng: có thể điều chỉnh từ 0 đến 90 giây cho mỗi khoang</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">­ Thời gian điều trị: từ 0 đến 90 phút</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">­ Kích thước: 35 x 41 x 22 cm</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">­ Trọng lượng: 6 kg</span></p><p><span style="color: rgb(0, 26, 51);">­ Điện áp: 230V - 50/60 Hz</span></p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | 2021-06-10 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn | 2021-06-10
4730 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ đa năng điều khiển điện thủy lực | TS-103 | Takeuchi Co.,Ltd | Nhật Bản | Takeuchi Co.,Ltd | Nhật Bản | ["2020"] | Công ty cổ phần Kanpeki Nhật Bản | Nhật Bản | Nhóm null |  |  | 690000000 | t | Hệ thống | true | 2021-06-21 | 2022-06-21 | <p>Bàn mổ đa năng điều khiển điện thủy lực.</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn chính: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đệm tháo dời: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đỡ tay: 02 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khung màn chắn gây mê: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều khiển: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân bàn được làm từ thép không gỉ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể đổi tấm đỡ đầu và đỡ chân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước chiều rộng bàn mổ: 500 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước chiều dài bàn mổ: 2000 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh độ cao của bàn: từ 700 mm đến 1000 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đỡ đầu, lên/xuống: 45 độ/90 độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đỡ lưng, lên/xuống: 60 độ/45 độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm đỡ chân, lên/xuống: 18 độ/90 độ - mở rộng 2 bên: 110 độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Góc nghiêng trái, nghiêng phải: 25 độ/25 độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dốc đầu/ dốc chân: 25 độ/25 độ</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần Kanpeki Nhật Bản | 2021-06-21 | Công ty cổ phần Kanpeki Nhật Bản | 2021-06-21
4731 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy lọc màng bụng | Máy lọc màng bụng | Máy thẩm phân phúc mạc (lọc màng bụng) tự động | HOMECHOICE CLARIA APD CYCLER | Baxter Healthcare SA, Singapore Branch | Singapore | Baxter Healthcare S.A | Thụy Sĩ |  | Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành |  | Nhóm 4 |  |  | 190000000 | t | Cái | true | 2020-10-22 | 2021-12-31 | <p> Nhà sản xuất&nbsp;đạt tiêu chuẩn&nbsp;ISO 13485</p><p> Nguồn cung cấp: 220V; 50Hz</p><p> Môi trường hoạt động:</p><p> Nhiệt độ tối đa: ≥ 25<sup>0</sup>C</p><p> Độ ẩm tối đa: ≥ 70%</p><p> </p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:654px;" width="653"> <tbody> <tr> <td style="width:473px;height:2px;"> <p>Máy chính</p> </td> <td style="width:123px;height:2px;"> <p align="center">01 Cái</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:473px;height:2px;"> <p>Phụ kiện: Dây điện nguồn, sách hướng dẫn sử dụng hằng ngày ( Tiếng Việt )</p> </td> <td style="width:123px;height:2px;"> <p align="center">01 Bộ</p> </td> </tr> </tbody> </table> |  | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:654px;" width="653"> <tbody> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>Điều trị: CCPD/IPD, TIDAL, Lọc màng bụng liên tục theo chu kỳ liều cao, TIDAL liều cao</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>Thể tích: Tổng thể tích 200ml – 80.000ml</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>Số lần châm ban ngày: 0 – 9</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>Thể tích châm ban ngày:</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ tiêu chuẩn: 100 – 3000 ml</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ châm thấp: 60 – 1000 ml</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>Thời gian điều trị/ Thời gian điều trị ban đêm: 10 phút – 48 giờ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>Thể tích châm/ thể tích châm ban đêm:</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>-&nbsp;&nbsp; Chế độ tiêu chuẩn: 100 – 3000 ml</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>-&nbsp;&nbsp; Chế độ châm thấp: 60 – 1000 ml</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>% Thể tích Tidal/ % Thể tích Tidal ban đêm: 40% - 95%</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>Tổng UF/ UF ban đêm: 10 ml – 10.000 ml</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>Thể tích châm lần cuối:</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ tiêu chuẩn:&nbsp; 0 ml hoặc 100 – 3000 ml</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:596px;height:2px;"> <p>-&nbsp;&nbsp; Chế độ châm thấp: 0 ml hoặc 60 – 1000 ml</p> </td> </tr> </tbody> </table> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành | 2020-10-22 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành | 2021-01-05
4732 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Hệ thống CAD/CAM | Máy chế tác răng | inLab MC XL | Sirona Dental Systems GmbH | Đức | Sirona Dental Systems GmbH | Đức |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | Đức | Nhóm 1 |  |  | 1580000000 | t | Chiếc | false | 2021-03-05 | 2021-06-30 | <p>MÁY CHẾ TÁC RĂNG</p><p>Model: inLab MC XL</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-01 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-06-21
4733 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | MÁY HOLTER ĐIỆN TIM kèm Phần mềm | RZ153C2 (Chroma 2) | Scottcare Corporation | Mỹ | Scottcare Corporation | Mỹ | ["2020","2021"] | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 360000000 | t | Bộ | true | 2021-06-01 | 2021-12-31 | <p><strong><em>Cấu hình cung cấp :</em></strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy ghi điện tim 24 giờ: 01 bộ</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Mỗi bộ bao gồm :</strong></p><p>-&nbsp;01 Máy chính</p><p>- 01 Thẻ nhớ dung lượng tối thiểu 128 MB</p><p>- 01 Cáp điện cực bệnh nhân 5/7 đạo trình</p><p>- 01 cáp download USB</p><p>- 01 Bộ túi đựng và dây đeo</p><p>- 01 Pin alkaline cỡ AAA</p><p class="ql-align-justify"><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm phân tích Holter điện tim: 01 bộ</strong></p><p>Full disclosure/superomposiotion, Arrhythmia detection, Critical Events, Template Editing, Ischemia Analysis</p> | <p><strong><em>Cấu hình cung cấp :</em></strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy ghi điện tim 24 giờ: 01 bộ</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Mỗi bộ bao gồm :</strong></p><p>-&nbsp;Máy chính</p><p>- Thẻ nhớ d</p><p>- Cáp điện cực bệnh nhân 5 hoặc 7 đạo trình</p><p>- Cáp download USB</p><p>- Bộ túi đựng và dây đeo</p><p>- Pin alkaline cỡ AAA</p><p class="ql-align-justify"><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm phân tích Holter điện tim: 01 bộ</strong></p><p>Full disclosure/superomposiotion, Arrhythmia detection, Critical Events, Template Editing, Ischemia Analysis</p> | <p><strong><em>Cấu hình cung cấp :</em></strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy ghi điện tim 24 giờ: 01 bộ</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Mỗi bộ bao gồm :</strong></p><p>-&nbsp;Máy chính</p><p>- Thẻ nhớ d</p><p>- Cáp điện cực bệnh nhân 5 hoặc 7 đạo trình</p><p>- Cáp download USB</p><p>- Bộ túi đựng và dây đeo</p><p>- Pin alkaline cỡ AAA</p><p class="ql-align-justify"><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm phân tích Holter điện tim: 01 bộ</strong></p><p>Full disclosure/superomposiotion, Arrhythmia detection, Critical Events, Template Editing, Ischemia Analysis</p> | <p><strong><em>Cấu hình cung cấp :</em></strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy ghi điện tim 24 giờ: 01 bộ</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Mỗi bộ bao gồm :</strong></p><p>-&nbsp;Máy chính</p><p>- Thẻ nhớ d</p><p>- Cáp điện cực bệnh nhân 5 hoặc 7 đạo trình</p><p>- Cáp download USB</p><p>- Bộ túi đựng và dây đeo</p><p>- Pin alkaline cỡ AAA</p><p class="ql-align-justify"><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm phân tích Holter điện tim: 01 bộ</strong></p><p>Full disclosure/superomposiotion, Arrhythmia detection, Critical Events, Template Editing, Ischemia Analysis</p> | [5 empty] | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | 2021-06-01 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | 2021-06-02
4734 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy ly tâm | Máy ly tâm đa năng | Máy ly tâm thường | Sorvall ST1 Plus-MD | Thermo Electron LED GmbH | Đức | Thermo Electron LED GmbH | Singapore |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM |  | Nhóm null |  |  | 440000000 | f | Cái | true | 2021-06-10 | 2021-12-31 | <ul><li><span style="color: black;">Máy ly tâm thường dùng để phân tách mẫu trong phòng thí nghiệm</span></li><li>Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</li></ul> | <ul><li class="ql-align-justify">Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Rotor văng TX-400: 01 bộ</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</li></ul> |  | <p><br></p><p> <strong style="color: black;">Thông số, chỉ tiêu kỹ thuật</strong></p><p>- Khả năng ly tâm 1.6 lít (4x400 ml)</p><p>- Tốc độ tối đa: 15.200 vòng/phút</p><p>&nbsp;- Lực ly tâm tối đa: 25.830 xg</p><p>- Giao diện vận hành ứng dụng nghiên cứu nâng cao.</p><p>&nbsp;- Ổ trục hiệu suất cao. </p><p>- Lựa chọn được 14 loại rotor </p><p>- Chốt nắp được cơ giới hóa giảm thời gian và độ mài mòn khi đóng </p><p>+ Dùng một ngón tay có thể dễ dàngđóng và khóa </p><p>- Nắp kín ngăn chặn sự nhiễm vi sinh </p><p>+ Vận hành đơn giản cho tất cả người sử dụng trong phòng thí nghiệm, loại bỏ mũ nắp xoáy và các kẹp áp suất cao phức tạp. </p><p>+ Thân thiện với găng tay, khả năng đóng mở một tay, thiết kế phù hợp cho vận hành cả tay trái và tay phả</p><p>+ Chứng nhận ngăn chặn sự nhiễm vi sinh bởi tổ chức Sức khỏe cộng đồng Anh Quốc.</p><p>&nbsp;- Đổi rotor tự động khóa</p><p>&nbsp;+ Tháo và nắp rotor đơn giản hóa</p><p>&nbsp;+ Làm sạch toàn khoang thuận tiện</p><p>+ Chuyển đổi giữa các ứng dụng nhanh và linh hoạt để phát triển các nhu cầu thay đổi phòng thí nghiệm. </p><p>- Bảng điều khiển: thân thiện hóa chất tẩy rửa và găng tay </p><p>- Bảng hiển thị: LCD tương phản cao. </p><p>- Hệ thống điều khiển: vi xử lý </p><p>- Hệ thống động cơ: trực tiếp, không dùng chổi than. </p><p>- Hệ thống khóa rotor: khóa tự động khi đổi rotor. </p><p>- Hệ thống phát hiện mất cân bằng: SmartSpin </p><p>- Các chương trình: 6 chương trình truy cập trực tiếp</p><p>&nbsp;- Chạy (ngắn) xung: có - Tỷ lệ tăng/giảm tốc: 9/10 </p><p>- Chất liệu: trước, trên, cạnh: Nhựa PC-ABS được sơn phủ bóng 2K PUR; vỏ kim loại: thép cán nguội sơn tĩnh điện; buồng ly tâm: thép không gỉ; chân ly tâm: cao su. </p><p>- Khoảng thời gian cài đặt tối đa: 9 giờ 59 phút hoặc liên tục.</p><p>- Kích thước (HxWxD): 36.2 x 44.5 x 66 cm</p><p>- Trọng lượng: 61 kg </p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-10 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-11
4735 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Tay Khoan Nha Khoa | T3 Boost S | Sirona Dental Systems GmbH | Đức | Sirona Dental Systems GmbH | Đức |  | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam |  | Nhóm 1 |  |  | 37584000 | t | Chiếc | false | 2021-03-05 | 2021-06-30 | <p>TAY KHOAN NHA KHOA</p><p>Model: T3 Boost S</p><p>Hãng sản xuất:&nbsp;Sirona Dental Systems GmbH</p><p>Xuất xứ: Đức</p> | [8 empty] | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2020-12-01 | Công ty TNHH DENTSPLY SIRONA Việt Nam | 2021-06-21
4736 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | Bàn khám bệnh chạy điện | Eleva E | Proma Reha s.r.o. | Séc | Proma Reha s.r.o. | Séc | ["2021"] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam |  | Nhóm 3 |  |  | 65000000 | t | Cái | true | 2021-05-29 | 2021-12-31 | <p><span style="background-color: rgb(239, 239, 239); color: rgb(0, 0, 0);">Bàn khám bệnh chạy điện</span></p> | <p>+ Thân bàn chính: 01 cái</p><p>+ Bộ điều khiển điện: 01 bộ</p><p>+ Đệm: 01 chiếc</p> |  | <p><strong>Tính năng:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Ứng dụng trọng việc khám và điều trị bệnh hoặc chuyển bệnh nhân, điều khiển điện</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bàn làm bằng chất liệu thép không gỉ phủ sơn tĩnh điện</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chức năng điều chỉnh lên xuống điều chỉnh bằng điện</p><p>-&nbsp;&nbsp;Chức năng điều chỉnh phần lưng và phần chân bằng lò xo khí</p><p>-&nbsp;&nbsp;Hai bên bàn có thanh chắn làm bằng thép không gỉ</p><p>-&nbsp;&nbsp;Bàn khám có 4 bánh xe bằng nhựa, đường kính khoảng 150mm và có khóa</p><p><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích thước của bàn:&nbsp;<span style="color: rgb(50, 50, 60);">208 x 88 cm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;Kích thước vùng chứa đệm:&nbsp;<span style="color: rgb(50, 50, 60);">200 x 72 cm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh tư thế lên, xuống bằng điện: khoảng từ&nbsp;<span style="color: rgb(50, 50, 60);">52 - 89 cm</span></p><p>Tải trọng lớn nhất: khoảng 170kg</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-05-29 | Công ty Cổ phần HTP Việt Nam | 2021-06-02
4737 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | GIƯỜNG ĐA CHỨC NĂNG CHẠY ĐIỆN SẮT SƠN (LOẠI 2 MÔTƠ) | QOL/5630-12 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 33500000 | t | Bộ | true | 2021-06-06 | 2022-06-06 | <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Điện áp vào: 220V/50Hz</p><p>- Điện áp mô tơ truyền động: 24VDC</p><p>- Mô tơ truyền động nâng, hạ</p><p>- Bộ điều khiển các tính năng giường bằng điện tử.</p><p>* Các tính </p><p>năng của gi<em>ường:</em></p><p><br></p><p>+ Nâng đầu:&nbsp;từ&nbsp;0° ¸ 70° (±5°)</p><p>+ Nâng chân: từ&nbsp;0° ¸ 30° (±5°)</p><p>+ Nâng đầu và nâng chân kết hợp</p><p>Chân giườn</p><p>g có 4 bá<span style="color: black;">nh xe đường kính Ø125mm </span></p> | <p>+ Giường chính: 01 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>+ Đầu giường: 02 cái</p><p>+ Lan can: 02 bộ</p><p>+ Mô tơ: 02 cái</p><p>+ Bộ đổi nguồn 220V/110V/50Hz: 01 bộ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>+ Điều khiển: 01 cái</p><p>+ Đệm giường: 01 cái</p><p>&nbsp;+ Bánh xe: 04 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> | <p>+ Giường chính: 01 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>+ Đầu giường: 02 cái</p><p>+ Lan can: 02 bộ</p><p>+ Mô tơ: 02 cái</p><p>+ Bộ đổi nguồn 220V/110V/50Hz: 01 bộ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>+ Điều khiển: 01 cái</p><p>+ Đệm giường: 01 cái</p><p>&nbsp;+ Bánh xe: 04 cái&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;+ Bảng kẹp bệnh án: 01 cái</p><p>+ Cọc truyền: 01 cái</p><p>+ Bàn ăn: 01 cái&nbsp;&nbsp;</p> |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-06 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
4738 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ | EL-OT 500 | Elpis Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | Elpis Medical Co., Ltd. | Hàn Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT |  | Nhóm 6 |  |  | 600000000 | t | Chiếc | true | 2021-02-26 | 2021-06-30 | <p>Bàn mổ đa năng điện thủy lực</p><p>Hãng sx: Elpis</p><p>Model:EL-OT500&nbsp;</p> | <h3>Cung cấp bao gồm</h3> <p>- Bàn phẫu thuật chính</p> <p>- Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm</p> <p>- HDSD tiếng Anh/Việt và các giấy tờ liên</p> |  | <p>-&nbsp;<font size="3">Kích thước tổng thể: 2,200(L) x 510(W) x 770~1,040mm(H)</font></p> <p>- Bàn chia làm 4 phần cơ bản:</p> <p><font size="3">1. Phần đầu: Kích thước 560 (W) x 250mm (L)</font></p> <p><font size="3">2. Phần lưng: Kích thước 560 (W) x 600mm (L)</font></p> <p><font size="3">3. Phần hông: Kích thước 560 (W) x 510mm (L)</font></p> <p><font size="3">4. Phần chân: Kích thước 270(W) x 600mm(L)</font></p> <p>- Xoay trái phải: 20/25 độ</p> <p>- Trendelenburg&nbsp; &nbsp; +25 / -25 độ</p> <p>- Chỗ ngồi: +25 / -80 độ</p> <p>- Phần chân: +30 / -90 độ</p> <p>- Tư thế mổ thận: 140 độ</p> <p>- Điện áp: AC220V, 50/60HZ</p> <p>- Trọng tải an toàn: 240kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2020-11-15 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT | 2021-07-01
4739 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy ly tâm | Máy ly tâm lạnh đa năng | Máy ly tâm lạnh | Sorvall ST1R Plus-MD | Thermo Electron LED GmbH | Đức | Thermo Fisher Scientific Pte. Ltd (a part of Thermo Fisher Scientific Inc) | Singapore |  | CÔNG TY TNHH SINH NAM |  | Nhóm null |  |  | 586000000 | f | Cái | true | 2021-06-10 | 2021-12-31 | <ul><li><span style="color: black;">Máy ly tâm lạnh dùng để phân tách mẫu trong phòng thí nghiệm</span></li><li>Bảo hành tiêu chuẩn: 12 tháng</li></ul> | <ul><li class="ql-align-justify">Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</li><li class="ql-align-justify">Rotor văng TX-400: 01 cái</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.</li></ul> |  | <p>- Khả năng ly tâm 1.6 lít (4x400 ml)</p><p>- Tốc độ tối đa: 15.200 vòng/phút</p><p>&nbsp;- Lực ly tâm tối đa: 25.830 xg</p><p>- Giao diện vận hành ứng dụng nghiên cứu nâng cao.</p><p>&nbsp;- Ổ trục hiệu suất cao. </p><p>- Lựa chọn được 14 loại rotor </p><p>- Chốt nắp được cơ giới hóa giảm thời gian và độ mài mòn khi đóng </p><p>+ Dùng một ngón tay có thể dễ dàngđóng và khóa </p><p>- Nắp kín ngăn chặn sự nhiễm vi sinh </p><p>+ Vận hành đơn giản cho tất cả người sử dụng trong phòng thí nghiệm, loại bỏ mũ nắp xoáy và các kẹp áp suất cao phức tạp. </p><p>+ Thân thiện với găng tay, khả năng đóng mở một tay, thiết kế phù hợp cho vận hành cả tay trái và tay phả</p><p>+ Chứng nhận ngăn chặn sự nhiễm vi sinh bởi tổ chức Sức khỏe cộng đồng Anh Quốc.</p><p>&nbsp;- Đổi rotor tự động khóa</p><p>&nbsp;+ Tháo và nắp rotor đơn giản hóa</p><p>&nbsp;+ Làm sạch toàn khoang thuận tiện</p><p>+ Chuyển đổi giữa các ứng dụng nhanh và linh hoạt để phát triển các nhu cầu thay đổi phòng thí nghiệm. </p><p>- Bảng điều khiển: thân thiện hóa chất tẩy rửa và găng tay </p><p>- Bảng hiển thị: LCD tương phản cao. </p><p>- Hệ thống điều khiển: vi xử lý </p><p>- Hệ thống động cơ: trực tiếp, không dùng chổi than. </p><p>- Hệ thống khóa rotor: khóa tự động khi đổi rotor. </p><p>- Hệ thống phát hiện mất cân bằng: SmartSpin </p><p>- Nhiệt độ cài đặt -10 đến +40<sup>0</sup>C</p><p>- Các chương trình: 6 chương trình truy cập trực tiếp</p><p>&nbsp;- Chạy (ngắn) xung: có - Tỷ lệ tăng/giảm tốc: 9/10 </p><p>- Chất liệu: trước, trên, cạnh: Nhựa PC-ABS được sơn phủ bóng 2K PUR; vỏ kim loại: thép cán nguội sơn tĩnh điện; buồng ly tâm: thép không gỉ; chân ly tâm: cao su. </p><p>- Khoảng thời gian cài đặt tối đa: 9 giờ 59 phút hoặc liên tục.</p><p>- Kích thước (HxWxD): 36.1 x 62.5 x 66 cm</p><p>- Trọng lượng: 94 kg&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-10 | CÔNG TY TNHH SINH NAM | 2021-06-10
4740 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Holter theo dõi huyết áp kèm bao đo huyết áp | ABP 320 | I.E.M GmbH | Đức | I.E.M GmbH | Đức | ["2020","2021"] | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | Đức | Nhóm 3 |  |  | 130000000 | t | Bộ | true | 2021-06-01 | 2021-12-31 | <p><strong><em>Cấu hình cung cấp : </em></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phần mềm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống nối huyết áp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp size S</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp size M</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp size L</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ túi đựng và dây đeo</p><p>2 pin alkaline cỡ AA</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phần mềm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống nối huyết áp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp size S</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp size M</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp size L</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ túi đựng và dây đeo</p><p>2 pin alkaline cỡ AA</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phần mềm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống nối huyết áp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp size S</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp size M</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bao đo huyết áp size L</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ túi đựng và dây đeo</p><p>2 pin alkaline cỡ AA</p> | [5 empty] | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | 2021-06-01 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Long | 2021-06-02
4741 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Giường cấp cứu hồi sức | Giường cấp cứu hồi sức điều khiển điện | GIƯỜNG ĐA CHỨC NĂNG CHẠY ĐIỆN SẮT SƠN (LOẠI 3 MÔTƠ) | QOL/5630-13 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 38100000 | t | Bộ | true | 2021-06-06 | 2022-06-06 | <p>- Điện áp vào: 220V/50Hz</p><p>- Điện áp mô tơ truyền động: 24VDC</p><p>- Mô tơ truyền động nâng, hạ</p><p>Tính </p><p>nă<em>ng của giường:</em></p><p><br></p><p>+ Nâng đầu:&nbsp;từ&nbsp;0° ¸ 70° (±5°)</p><p>+ Nâng chân: từ&nbsp;0° ¸ 30° (±5°)</p><p>+ Nâng đầu và nâng chân kết hợp</p><p>+ Phạm vi điều chỉnh chiều cao: 450-720mm (±5%)</p><p>Chân giườn</p><p><span style="color: black;">g có 4 bánh xe đường kính Ø125mm </span></p> | <p>+ Giường chính: 01 cái</p><p>+ Đầu giường:&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cái</p><p>+ Lan can:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 bộ</p><p>+ Mô tơ:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03 cái</p><p>+ Bộ đổi nguồn 220V/110V/50Hz: 01 bộ</p><p>+ Điều khiển: 01 cái</p><p>+ Đệm giường: 01 cái</p><p>+ Bánh xe: 04 cái</p> | <p>+ Giường chính: 01 cái</p><p>+ Đầu giường:&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cái</p><p>+ Lan can:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 bộ</p><p>+ Mô tơ:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03 cái</p><p>+ Bộ đổi nguồn 220V/110V/50Hz: 01 bộ</p><p>+ Điều khiển: 01 cái</p><p>+ Đệm giường: 01 cái</p><p>+ Bánh xe: 04 cái</p><p>+ Bảng kẹp bệnh án: 01 cái</p><p>+ Cọc truyền: 01 cái</p><p>+ Bàn ăn: 01 cái&nbsp;&nbsp;</p> |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-06 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
4742 | 4. Thiết bị phòng mổ | Kính hiển vi phẫu thuật | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Vòng đội đầu 2199-P-7259 | 2199-P-7259 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 9000000 | t | Cái | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p>Vòng đội đầu 2199-P-7259</p><p>Keeler headband&nbsp;</p> | <p>Vòng đội đầu 2199-P-7259</p><p>Keeler headband&nbsp;</p> |  | <p>Vòng đội đầu 2199-P-7259</p><p>Keeler headband&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01
4743 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở Bi-PAP, CPAP | Máy thở không xâm nhập CPAP + Xe đẩy + Bình làm ẩm + Cần treo dây | MMD-V1 | Công Ty CP Meiko Automation | Việt Nam | Công Ty CP Meiko Automation | Việt Nam | ["2021"] | Công ty cổ phần Meiko Automation |  | Nhóm 5 |  |  | 230000000 | t | Bộ | false | 2021-06-10 | 2022-06-10 | <ul><li>Là máy thở không xâm nhập</li><li>Có thể sử dụng tại nhà, khu điều dưỡng</li><li>Có tính năng theo dõi các chỉ số sinh tồn SpO2, nhịp mạch, FiO2</li><li>Có tính năng giám sát và điều khiển từ xa</li><li>Có chân máy, cần treo dây điện cực và bộ làm ẩm</li></ul> | <ul><li>Máy chính: 01 cái</li><li>Dây nguồn: 01 cái</li><li>Bộ điều chỉnh Oxy: 01 cái</li><li>Bộ dây thở: 01 bộ</li><li>Túi đựng máy: 01 cái</li><li>Mask thở mũi miệng sử dụng một lần: 01 cái</li><li>Lọc khuẩn (mua Việt Nam): 02 cái.</li><li>Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</li><li>Xe đẩy: 0<span style="color: rgb(0, 26, 51);">1 cái</span></li><li>Bình làm ẩm:01<span style="color: rgb(0, 26, 51);"> cái</span></li><li><span style="color: rgb(0, 26, 51);">Cần treo dây: 01 cái</span></li></ul> |  | <p><strong>Thông số cơ bản</strong></p><p>•Tên máy:&nbsp;Máy thở không xâm nhập CPAP</p><p>•Chủng loại:&nbsp;CPAP - Máy thở áp lực dương liên tục</p><p>•Model:&nbsp;MMD-V1</p><p>•Nguồn điện:&nbsp;100 – 240 VAC 50/60Hz 40W</p><p>•Kích thước:&nbsp;L310xW305xH230</p><p>•Khối lượng:&nbsp;10kg</p><p>•Pin dự phòng:&nbsp;Có</p><p>•Kết nối internet: Có</p><p><br></p><p><strong>Thông số thở</strong></p><p>•Loại thông khí:&nbsp;Áp lực dương liên tục CPAP</p><p>•Áp suất PEEP:&nbsp;0 – 20 cmH2O, đơn vị hiệu chỉnh: 1 cmH2O</p><p><br></p><p><strong>Thông số theo dõi</strong></p><p>•Tidal volume:&nbsp;0 – 4000 mL ±10%</p><p>•Nhịp thở:&nbsp;4 – 99 bpm ± 5%</p><p>•PEEP:&nbsp;0 – 20 cmH2O ±10%</p><p>•Nhịp mạch: 20 – 150 bpm ± 5%</p><p>•SpO2:&nbsp;30% – 99% ±1%</p><p>•FiO2:&nbsp;15 - 99% ±5%</p><p><br></p><p><strong>Cảnh báo</strong></p><p>•Apnea – Ngưng thở:&nbsp;Cảnh báo sau 10s khi không thấy bệnh nhân hô hấp</p><p>•PEEP thấp:&nbsp;Khi PEEP dưới 70% mức PEEP cài đặt</p><p>•SpO2 thấp:&nbsp;Khi SpO2 dưới 90</p><p>•Lỗi nguồn điện:&nbsp;Khi mức pin dưới 10%</p> | [5 empty] | Công ty cổ phần Meiko Automation | 2021-06-10 | Công ty cổ phần Meiko Automation | 2021-06-10
4744 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang răng | Máy x quang răng | PY-70W | Po Ye X-Ray Mfg.Corp | Đài Loan | Po Ye X-Ray Mfg.Corp | Đài Loan | ["2020"] | Công ty TNHH Việt Quang | Đài Loan | Nhóm 6 |  |  | 830000000 | t | Bộ | false | 2021-04-28 | 2021-07-28 | <p><strong>Máy x quang răng </strong></p><p>Ký hiệu: PY-70W&nbsp;</p><p>Hãng sản xuất: Po YE X-Ray Mfg.Corp</p><p>Xuất xứ: Đài Loan</p> | <p>- Máy phát tia kèm khối đầu bóng: 01</p><p>- Cánh tay đỡ bóng: 01</p><p>- Tấm cảm biến kỹ thuật số: 01</p><p>-&nbsp;Máy tính (mua tại việt nam): 01</p><p>- Máy in (mua tại việt nam): 01</p><p>- Phần mềm điều khiển và xử lý ảnh: 01</p><p>- Hướng dẫn sử dụng: 01</p> |  | <p><strong>Máy phát tia kèm khối đầu bóng</strong></p><p>"Cánh tay có thể thu vào có thể được đặt lên tường nhằm mục đích tiết kiệm không gian. Thiết kế cánh tay kéo, đơn giản và dễ vận hành. cánh tay có thể được mở rộng đến ≥150 cm.</p><p>khoảng cách gợi ý: 120*120*30 cm"</p><p>Thông số kỹ thuật:</p><p>Điện áp bóng:&nbsp;≥ 70 kVp</p><p>Dòng điện bóng:&nbsp;≥10 mA</p><p>Tiêu điểm:&nbsp;khoảng 0,7 x 0,7 mm</p><p>Tổng lọc: khoảng 2,5 mmAI Eq</p><p>Máy phát Xquang: tự chỉnh lưu, ngâm dầu</p><p>Trường phát tia: khoảng 60 mm</p><p>Khoảng cách từ tiêu điểm tới bề mặt: khoảng 200 mm</p><p>Bộ điều khiển: Hệ thống điện áp ổn định tự động</p><p>Thời gian chụp: ≤0,4 -&nbsp;≥ 1,2 giây tự động hiển thị thời gian kỹ thuật số</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤ 0,05 - ≥3,2 giây điều chỉnh bằng tay</p><p>Công tắc chụp: bằng tay</p><p>Nguồn điện vào: 220 VAC 50 Hz</p><p><strong>Cảm biến kỹ thuật số</strong></p><p>Thông số cảm biến:</p><p>Cảm biến: CMOS và Scintillator</p><p>Kích thước:&nbsp;khoảng (44.0*32.7*6.3) mm</p><p>Vùng hoạt động: khoảng (37.2*27.6) mm</p><p>độ phân giải:≥ 20 lp/mm</p><p>Loại kết nối: USB 2.0</p><p>Kích cỡ file ảnh: ≥ 1.5 MB</p><p>Số Pixels: ≥ (1920*1440) pixel</p><p>Kích cỡ Pixel: ≥ (18.5*18.5) µ m</p><p>Mức xám: ≥ 8 bit</p><p>Tổng chiều dài: khoảng 2.9 M ± 0.1M</p><p>Nhiệt độ hoạt động: ≤ 0oC tới ≥ 60oC</p><p>nhiệt độ bảo quản: ≤ -20oC tới ≥ 70oC</p><p><strong>Phần mềm điều khiển và xử lý ảnh</strong></p><p>-Lựa chọn bệnh nhân</p><p>+ Thêm mới bệnh nhân</p><p>+ Tìm kiếm bệnh nhân</p><p>+ Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bệnh nhân</p><p>- Lưu trữ bệnh nhân và ảnh</p><p><strong>Phần mềm xử lý ảnh</strong></p><p>- cắt/ dán ảnh </p><p>- xóa ảnh</p><p>-&nbsp;Ghi chú lên ảnh</p><p>- xoay ảnh trái/ phải</p><p>- xuất ảnh</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Việt Quang | 2021-04-28 | Công ty TNHH Việt Quang | 2021-06-22
4745 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | GHẾ XOAY INOX 3 CHÂN | GH1-0900 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1400000 | t | Cái | true | 2021-06-06 | 2022-06-06 | <p>- Mặt ghế dập liền , phía dưới có các xương tăng cứng bằng inox.</p><p>- Mặt ghế được lỗ thoáng và điều chỉnh cao thấp bằng vít me-đai ốc</p><p>- Ba chân ghế có đệm cao su.&nbsp;</p> | <p>+&nbsp;Ghế : 01 cái.</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-06 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
4746 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ | Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ | AC3 Optimus IABP | Arrow International, Inc. | Mỹ | Arrow International, Inc. | Mỹ | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 3610000000 | t | Hệ thống | true | 2021-03-23 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ AC3 Optimus<sup>TM</sup> sử dụng phương pháp hỗ trợ tuần hoàn cho người lớn bị suy yếu chức năng thất trái. Nó cung cấp quá trình huyết động học hỗ trợ cho huyết áp và giảm hoạt động của tim thông qua phương pháp dịch chuyển thể tích. Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ IABP AC3 Optimus<sup>TM</sup> là một hệ thống được thiết kế cho bệnh viện và hỗ trợ bệnh nhân trong khi di chuyển. Sản phẩm AC3 Optimus<sup>TM</sup> nhỏ gọn, nhẹ và có thể hoạt động đầy đủ khả năng với nguồn pin sạc. Đồng thời máy có theo dõi bệnh nhân thông qua màn hình với các thông số về ECG, áp lực động mạch, đưa ra hình dạng sóng, nhịp tim, phát hiện được rung tâm nhĩ, tạo nhịp thất, tạo nhịp nhĩ, chế độ sóng R. Từ các thông số đưa ra màn hình bác sĩ có thể lựa chọn các phương án thích hợp cho bệnh nhân để hỗ trợ.</p> | <p>Máy chính: 01 máy</p><p>Màn hình cảm ứng tích hợp điều khiển: 01 cái</p><p>Dây nguồn: 01 cái</p><p>Cáp ECG: 01 cái</p><p>Cáp nối tín hiệu: 01 cái</p><p>Bình Heli sử dụng một lần: 04 bình</p><p>Túi đựng phụ kiện: 01 cái</p><p>Cọc truyền dịch: 01 cái</p><p>Sách hướng dẫn tiếng Anh: 01 bộ</p><p>Giấy in: 10 cuộn</p> |  |  | <p>01 năm bảo hành</p><p>01 lần bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP | 2020-11-26 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP | 2021-03-23
4747 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | GHẾ XOAY INOX 4 CHÂN | GH2-0902 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 1700000 | t | Cái | true | 2021-06-06 | 2022-06-06 | <p>- Mặt ghế dập liền , phía dưới có tấm bích thép tăng cứng mặt ghế.</p><p>- Mặt ghế điều chỉnh cao thấp bằng vít me-đai ốc</p> | <p>+&nbsp;Ghế : 01 cái.</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-06 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
4748 | 4. Thiết bị phòng mổ | Đèn mổ | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | Đèn mổ công nghệ LED treo trần 1 chóa 160.000 lux | Chromophare F628 | Berchtold GmbH & Co. KG | Đức | Berchtold GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | Đức | Nhóm 3 |  |  | 661200000 | t | Chiếc | true | 2020-11-20 | 2021-12-31 | <p>...</p> | <p>...</p> |  | <p>....</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-11 | Công ty Cổ phần Vietmedical-Phân phối | 2021-01-11
4749 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Bảng khí y tế gắn tường | TPG-P | Inmed-Karczewscy Sp. z o.o. Sp.k | Ba Lan | Inmed-Karczewscy Sp. z o.o. Sp.k | Ba Lan |  | Công ty TNHH phân phối VM | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 78000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-20 | 2021-12-31 | <p>....</p> | <p>...</p> |  | <p>...</p> | [5 empty] | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-01-11 | Công ty TNHH phân phối VM | 2021-01-11
4750 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị đa dòng | SOLEO GALVA +VACO S | Zimmer MedizinSysteme GmbH | Đức | Zimmer MedizinSysteme GmbH | Đức |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 280000000 | t | Bộ | true | 2021-02-18 | 2022-12-31 | <p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Năm sản xuất:&nbsp;2020 trở về sau</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE</p><p> - Xuất xứ: Đức </p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp bệnh nhân&nbsp;: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ kẹp cá sấu&nbsp;: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp nguồn&nbsp;: 01 bộ</p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Điện cực kèm dây nối <span style="color: black;">44 x 64 mm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đệm bọc điện cực 70 x 80 mm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực </span>kèm dây nối <span style="color: black;">60 x 80 mm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đệm bọc điện cực 80 x 100 mm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cực </span>kèm dây nối <span style="color: black;">80 x 120 mm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đệm bọc điện cực 100 x 137 mm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đai thắt điện cực có nút 60 cm</span></p><p><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đai thắt điện cực có nút 120 cm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp điện cực dán 56 x 56&nbsp;: 01 hộp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp điện cực các cỡ&nbsp;: 01 hộp</p> |  | <p><em>*Dòng Soleoline&nbsp;:</em></p><p>-Thiết kế sáng tạo, mạnh mẽ và rất dễ sử dụng nhờ kích thước nhỏ gọn.</p><p>- Lý tưởng cho việc sử dụng di động. </p><p>-Có thể sử dụng cho bệnh nhân bất kỳ đâu, &nbsp;trong quá trình luyện tập, tại nhà hay tại các sự kiện thể thao.</p><p><em>*Cực kỳ dễ sử dụng</em></p><p>- Màn hình màu lớn với thao tác một chạm</p><p>- Lựa chọn chương trình dễ dàng dựa trên điều trị &nbsp;mục tiêu</p><p>- Dễ sử dụng nhờ menu trực quan</p><p><strong>V. Thông số kỹ thuật</strong></p><p>-Thời gian: Điều chỉnh thời gian điều trị từ 1 đến 60 phút cho tất cả các chương trình.</p><p>-Chu kỳ đảo cực: Điều chỉnh khoảng thời gian từ 10 đến 120 giây.</p><p>-Tần số: Điều chỉnh tần số cơ bản trong các giai đoạn 2500 Hz, 4000 Hz và 8000 Hz.</p><p>-Thẻ SD: Cài đặt tùy chỉnh và danh sách trị liệu được lưu trên thẻ SD.</p><p>-Nguồn điện&nbsp;: 100 – 240 V, 50-60Hz</p><p>-Lớp bảo vệ&nbsp;: I</p><p>-Loại BF</p><p><strong>*Công suất đầu ra ( kháng tải 2000Ω):</strong></p><p>-Dòng Galvanic</p><p>+ CC: 80mA</p><p>+CV: 60V</p><p>-Dòng Dia Dynamic</p><p>+CC: 20mA</p><p>+CV: 40V</p><p>-Dòng cao áp</p><p>+CC: 250mA ( phát đỉnh)</p><p>+CV: 200 V (phát đỉnh)</p><p>-Dòng trung tần</p><p>+CC: 56mA</p><p>+CV: 60V</p><p>-Độ chính xác: <u>+</u>20%</p><p>- Ứng dụng với các điện cực kích thích</p><p><strong>*Thông số các dạng dòng điện</strong></p><p><em>-Dòng Galvanic</em></p><p>+ Dòng điện tối đa: 80 mA<sub>eff </sub></p><p>+ Điện áp tối đa 60 V <sub>eff</sub></p><p><em>-Dòng Diadynamic</em></p><p>+Dòng điện tối đa: 20 mA<sub>eff </sub></p><p>+ Tần số: DF: 100 Hz,&nbsp;MF: 50 Hz,&nbsp;CP,LP: 50/100 Hz</p><p>+ Điện áp tối đa 60 V <sub>eff</sub></p><p>+ Xung: 7.5 ms</p><p><em>-Dòng cao áp</em></p><p>+Dòng điện tối đa: 250 mA<sub>peak </sub></p><p>+ Tần số: 1-1961 Hz</p><p>+ Điện áp tối đa 128 V <sub>peak</sub></p><p>+ Xung: 10 us – 0.1ms</p><p><em>-Dòng trung tần</em></p><p>+Dòng điện tối đa: 80 mA<sub>peak </sub></p><p>+ Tần số: 8000/3-200 Hz</p><p>+ Điện áp tối đa 80 V <sub>peak</sub></p><p>+ Xung: 1 ms – 50 ms</p><p><strong>2. Thông số kỹ thuật VACO S</strong></p><p>Chế độ hoạt động: liên tục và xung từ &nbsp;1-8 giây</p><p>Các kênh: 2 kênh độc lập</p><p>Ứng dụng chân không: Điều chỉnh 1-60 kPa</p><p>Sử dụng: Đơn giản hóa bằng ứng dụng &nbsp;chân không&nbsp;cài sẵn đến 16 kPa</p><p>Điều khiển: Màn hình Galva hoặc SonoStim </p><p>Kích thước: Rộng 33 cm, Chiều cao: 13 cm, &nbsp;Chiều sâu: 22 cm</p><p>&nbsp;Trọng lượng: 3 kg</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-02-18 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-02-19
4751 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Bộ dụng cụ phẫu thuật phổi nội soi | Bộ dụng cụ phẫu thuật phổi nội soi | Landanger | Pháp | Landanger | Pháp |  | Công ty TNHH Nguyên Long | Pháp | Nhóm 3 |  |  | 3917686800 | t | Bộ | true | 2022-03-13 | 2022-03-13 | <p>Bộ dụng cụ phẫu thuật phổi nội soi</p> | <p>Giá công khai là giá theo cấu hình và số lượng đính kèm</p><p>Giá sẽ thay đổi khi có sự thay đổi về cấu hình, chủng loại và số lượng.</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Nguyên Long | 2021-03-13 | Công ty TNHH Nguyên Long | 2021-03-13
4752 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang răng | Máy chụp X-quang răng và phụ kiện | CS2200 | Carestream Dental LLC | Pháp | Carestream Dental LLC | Mỹ |  | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Dentech |  | Nhóm null |  |  | 230000000 | t | Cái | false | 2021-06-10 | 2021-12-31 | <p>CS 2200 230V/188 cm standard wall mount</p> | <p>- Bộ phát tia: 01 cái</p><p>- Thân máy chính: 01 cái</p> |  | <p>-Máy phát cao tần: ≥300 Hz</p><p>- Kích thước tiêu điểm: 0,7 mm</p><p>- Điện áp nguồn phát tia: 60 kV; 70kV</p><p>- Dòng điện nguồn phát tia:&nbsp;7 mA</p><p>- Thời gian phát tia: Từ 0,01 đến ≥ 2 giây</p> | [5 empty] | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Dentech | 2021-06-10 | Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Dentech | 2021-06-10
4753 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch phẩu thuật chạy điện 2 bình | New Hospivac 350 | CA-MI S.R.L. | Italy | CA-MI S.R.L. | Italy |  | Công ty TNHH TPMED | Italy | Nhóm 3 |  |  | 40000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2021-12-18 | <ul> <li>Motor: Bơm pittông không dầu, dễ bảo dưỡng.</li> <li>Cấp nguồn: 220-230V/50Hz&nbsp; - 60Hz</li> <li>Có thể điều chỉnh áp lực cực đại: - 0.90 Bar&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 90 kPa&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 675 mmHg</li> <li>Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: 60 lít/phút</li> <li>Mức nhiễu ồn: 51,7 dBA</li> <li>Chu kỳ hoạt động:&nbsp;&nbsp;oạt động liên tục&nbsp;</li> <li>Trọng lượng: 20 kg</li> </ul> <p>Kích thước: 46 x 85 x 42, cm</p> | <ul> <li>01 Máy hút chính: tốc độ hút 60 lít/phút với động cơ không dầu.</li> <li>02 Bình chứa dịch 2000ml/ 5000ml có thể hấp tiệt trùng với hệ thống van chống tràn.</li> <li>02 Bộ lọc Antibacterial và Hydrohobic.</li> <li>02 Bộ ống Silicon 8x14 có thể tiệt trùng được</li> <li>02 Đầu nối dùng cho ống hút silicon có cỡ từ đường kính 10, 11, 12mm.</li> <li>01 Dây nguồn với phích cắm.</li> <li>Có Bộ chuyển đổi chọn lựa bình</li> <li>01 Công tắc bàn đạp chân</li> <li>01 Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt</li> </ul> |  | <ul> <li>Motor: Bơm pittông không dầu, dễ bảo dưỡng.</li> <li>Cấp nguồn: 220-230V/50Hz&nbsp; - 60Hz</li> <li>Có thể điều chỉnh áp lực cực đại: - 0.90 Bar&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 90 kPa&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 675 mmHg</li> <li>Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: 60 lít/phút</li> <li>Mức nhiễu ồn: 51,7 dBA</li> <li>Chu kỳ hoạt động:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hoạt động liên tục&nbsp;</li> <li>Trọng lượng: 20 kg</li> </ul> <p>Kích thước: 46 x 85 x 42, cm</p> | [5 empty] | Công ty TNHH TPMED | 2020-11-18 | Công ty TNHH TPMED | 2020-11-18
4754 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện tim | Máy điện tim | Máy đo điện tim 6 đến 12 kênh cao cấp | AsCard Grey v07.305 | ASPEL S.A. | Ba Lan | ASPEL S.A. | Ba Lan |  | Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 126000000 | t | Cái | true | 2021-07-05 | 2021-12-31 | <p>Máy điện tim 6 - 12 kênh cao cấp ( màn hình máu + có USB kết nối Wifi)</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Máy chính màn hình màu LCD ≥ 7" inch cảm ứng có kết nối Internet;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Pin sạc và máy in nhiệt tích hợp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ đo phế dung kế - Spiro-31;(tùy chọn thêm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cáp gắn điện cực bệnh nhân tái sử dụng;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;06 Điện cực núm hút ngực;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;04 Điện cực kẹp chi;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cuộn giấy in điện tim, khổ giấy 112mm;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 01 USB kết nối wifi;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Chai Gel điện tim;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Dây nguồn</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: xấp xỉ. 258x199x50 mm (Dài x Rộng x Cao)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: &lt;1.3 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện cung cấp: </p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bên ngoài : AC 100 V, 240 V (47 Hz, 63 Hz)</p><p>+&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin bên trong: 7.2 V, 2.2 Ah</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dòng tiêu thụ: </p><p>+&nbsp;&nbsp;0,5 A (tối đa hiện nay @ 100 V, 120 V).</p><p>+&nbsp;&nbsp;0,25 A (max. Hiện tại @ 220 V, 240 V).</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hoạt động: + 10°C ÷ + 40°C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm tương đối: 25% ÷ 95% không ngưng tụ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất không khí: 700 hPa ÷ 1060 hPa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;ECG - tín hiệu: 12 đạo trình chuẩn (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ nhạy sáng:&nbsp;2.5/5/10/20 mm/mV, ± 5%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ ghi: 5/10/25/50 mm/s; ± 5%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khổ giấy: nhiệt, không có bụi bẩn, rộng 112mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;LCD hiển thị: đầy đủ màu sắc, đồ họa TFT ≥ 7" inch, độ phân giải ≥ 800x480 với một bảng điều khiển cảm ứng.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số lấy mẫu: ≥ 8000 Hz mỗi kênh (lấy mẫu thống nhất)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ phân giải của chuyển đổi A/C: 12 bit</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ nghiêng giữa các kênh:&nbsp;&lt;100 ms</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Biên độ của lượng tử:&nbsp;2.54 μV/LSB</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ chính xác của độ nhạy: &nbsp;&lt; ± 2%</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phạm vi tín hiệu ECG: 10 mV (Vp-p)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số: 0.05 Hz ÷ 150 Hz theo tiêu chuẩn PN-EN 60601-2-51 </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic | 2021-07-05 | Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic | 2021-07-05
4755 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | GIÁ TRUYỀN DỊCH 3 CHÂN (phụ kiện của Bơm Truyền Dịch) | Z1-0700 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1400000 | t | Bộ | true | 2021-06-06 | 2022-06-06 | <p><span style="color: black;">- Giá gồm 3 chân. Giá có 2 móc treo chai dịch truyền.</span></p><p>- Giá có thể&nbsp;thay đổi&nbsp;chiều cao bằng thanh rút và được cố định bằng núm vặn.</p><p>- Giá di chuyển bởi 3 bánh xe f50mm.</p> | <p>- Chân giá cùng phụ kiện:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 &nbsp;bộ</p><p>- Thanh rút có móc treo: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Bánh xe:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03 cái</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-06 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
4756 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Bộ dụng cụ pha chế dược chất phóng xạ | Tấm chắn Alpha-Beta | LAB | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 2700000 | t | Cái | true | 2021-07-12 | 2022-07-12 | <p><span style="color: black;">+ Tấm chắn bằng nhựa trong được uốn hình chữ U</span></p><p><span style="color: black;">+ Dùng để che chắn tia phóng xạ Alpha-Beta</span></p> | <p>-Tấm chắn: 01 cái</p><p>-<span style="color: black;">Tem cảnh báo phóng xạ: 01 cái</span></p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-07-12 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-07-12
4757 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy đóng gói, niêm phong túi | Máy đóng gói, niêm phong túi | Máy ép túi tiệt trùng F110D PROTEC | F110D PROTEC | Famos B.V | Hà Lan | Famos B.V | Hà Lan | ["2020"] | Công ty TNHH CoCoVa | Hà Lan | Nhóm null |  |  | 182000000 | f | Cái | true | 2021-05-29 | 2021-12-31 | <p><u>Thông tin về thiết bị</u>:</p><p><u>Bộ phận ép túi</u></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguyên lý ép: cuộn xoay</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vật liệu: Thép không gỉ AISI 304</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Được trang bị vi sử lý để vận hành máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có cổng kết nối RS232</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn phím điều khiển các thông số máy (phím điều hướng, menu, phím số)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình LCD (2 hàng) hiện thị thông số hoạt động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cảm biến tự động hoạt động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài mối hàn: Không giới hạn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ rộng mối hàng: 15mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dạng mối hàn: Dạng rãnh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ ép túi: 10m/Phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng điều chỉnh lực ép, cạnh ép,</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hoạt động: 50-199<sup>o</sup>C</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dung sai nhiệt độ đạt chuẩn DIN58953-7</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị nhiệt độ khi ép</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng bảo vệ máy quá nhiệt</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có chế độ tạm nghỉ (stand-by)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đếm số lượng túi ép, chức năng đếm ngược kèm cảnh báo âm thanh.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng trả ngược túi ép khi gặp sự cố</p><p><u>Khả năng in</u></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tích hợp máy in</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh vị trí in</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Định dạng ngày tháng (dmy/ymd/mdy)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Định dạng năm (YY/YYYY)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh độ rộng ký tự</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thể hiện: Ngày đóng gói, hạn dùng, Ghi chú (số lô/người đóng gói), các ký hiệu CE/ Steril/ EN980/ ngày đóng gói/ hạn dùng/ lot/ người đóng gói)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In đảo ngược 180<sup>o</sup>.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chức năng bật/ tắt máy in khi đang ép túi</p><p><u>Thông số vận hành</u></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện nguồn: 220-240V (50/60 Hz).</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất cực đại: 365 W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất trung bình: 70 W</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước (LxWxH): 438x289x137mm</p><p>Trọng lượng: 15kg</p> | [8 empty] | Công ty TNHH CoCoVa | 2021-05-29 | Công ty TNHH CoCoVa | 2021-06-02
4758 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy theo dõi sản khoa | Máy theo dõi sản khoa | MÁY DOPPLER TIM THAI | Ultratec Pocket Doppler PD1 | Ultrasound Technologies | Anh | Ultrasound Technologies | Anh | ["2021"] | Công ty TNHH Việt Quang |  | Nhóm 3 |  |  | 35000000 | t | Bộ | true | 2021-04-13 | 2021-08-30 | <p>UltraTec PD1 - Doppler thai bỏ túi</p><p>UltraTec PD1 là một Doppler bỏ túi&nbsp;gọn nhẹ, độ nhạy cao. Đầu dò Doppler thai 2MHz là lý tưởng để bác sĩ đa khoa hoặc nữ hộ sinh sử dụng để khám thai định kỳ trước sinh.</p><p>- Siêu âm 2MHz</p><p>- Hệ thống tiết kiệm pin</p><p>- Máy cầm tay nhỏ nhẹ</p><p>- Đầu dò cố định kèm cáp có thể co rút được</p><p>- Đầu dò và đồ đính kèm bằng nhựa dễ vệ sinh</p><p>- Thiết bị điện tử gắn trên bề mặt cho độ tin cậy cao</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò 2 MHz: : 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu ra tai nghe: 01</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Túi đựng mềm: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel: 01 tuýp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pin: 01 cái</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy Doppler tim thai cầm tay, nhỏ, nhẹ, độ nhạy cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò 2MHz, lý tưởng để siêu âm thai định kỳ trước sinh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiết kiệm pin</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò cố định với dây cáp co rút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Âm thanh: Đáp ứng từ 300Hz đến 1KHz</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhịp tim: 50 đến 210bpm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất đầu ra: &lt;15m W/cm2 SATA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị: Đèn LED vàng hiển thị pin yếu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện: Pin Alkaline Manganese 9V</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuổi thọ pin: &gt;9 tiếng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vật liệu: ABS</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu chuẩn an toàn: Class 1 Type B-IEC 60601-1:2006</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Việt Quang | 2021-04-13 | Công ty TNHH Việt Quang | 2021-06-22
4759 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Nhiệt kế | Nhiệt kế | MC-720 | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. | Trung Quốc | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. | Nhật Bản |  | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | Trung Quốc | Nhóm 1 |  |  | 955000 | f | Chiếc | true | 2020-11-18 | 2022-11-18 | <p>Nhiệt kế hồng ngoại đo ở trán</p> | <h2><strong>Đặc tính kỹ thuật</strong></h2><h5>Có thể lựa chọn °C / °F</h5><h5>Thiết kế dễ cầm</h5><h5>Đèn nền</h5><h5>Kết quả đo lần cuối hiển thị cùng màn hình với kết quả đo hiện tại</h5><h5>Chế độ im lặng</h5><h5>25 bộ nhớ</h5><h5>Tính năng đo 3 trong 1</h5><h5>Nhẹ nhàng và dễ sử dụng</h5><p><br></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-11-18 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH | 2020-12-26
4760 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Ống nội soi dạ dày video GIF-HQ190 | GIF-HQ190 | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | Olympus Medical Systems Corp. | Nhật Bản | ["2019","2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 1450000000 | t | Ống | true | 2021-04-09 | 2021-07-09 | <p>Ống nội soi dạ dày video và phụ kiện kèm theo</p> |  |  |  | <ul><li>Bảo hành 12 tháng do lỗi của nhà sản xuất</li><li>Lắp đặt, bảo trì, bàn giao và hướng dẫn sử dụng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2020-12-08 | Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An | 2021-04-09
4761 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc khử khuẩn không khí | Máy lọc khí sạch | ATV-PAU-20 | Công Ty CP Airtech Thế Long | Việt Nam | Công Ty CP Airtech Thế Long | Việt Nam |  | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG |  | Nhóm null |  |  | 133000000 | t | Cái | false | 2021-05-29 | 2021-11-28 | <p>Máy được sản xuất theo chuyển giao kỹ thuật của tập đoàn Airtech Nhật Bản. Máy làm sạch hoạt động theo cơ chế tuần hoàn không khí tại phòng bằng cách hút toàn bộ không khí trong phòng rồi xử lý qua màng lọc kép hiệu suất cao HEPA (loại bỏ toàn bộ bụi cũng như vi khuẩn, virut có kích thước lớn hơn 0.3 µm) sau đó xử lý bằng đèn UV tiêu diệt những virut còn lại trước khi đưa trở lại phòng.&nbsp;</p><p>Máy được dùng cho khu khám bệnh</p> | <p>+ Kích thước: 900x595x1525mm</p><p>+ Kết cấu khung: Thép sơn tĩnh điện</p><p>+ Lọc HEPA: Hiệu suất 99.99% ở mức 0.3μm</p><p>+ Điện áp: 220V AC/50Hz/400W</p><p>+ Đèn UV: Công suất 15W</p><p><br></p> |  | <p>+ Vận tốc khí thổi: 0.95m/s</p><p>+ Lưu lượng gió: 20 m3/phút</p><p>+ Độ ồn: 59dBA</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG | 2021-05-29 | CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG | 2021-06-02
4762 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | GIÁ TRUYỀN DỊCH 4 CHÂN (phụ kiện của Bơm Truyền Dịch) | Z2-0701 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 2200000 | t | Bộ | true | 2021-06-06 | 2022-06-06 | <p>- Gía truyền có kết cấu hàn liền vững chắc. Có thể treo được bơm tiêm điện.</p><p>- Có 4 móc treo bằng inox đặc f5</p><p>- Cụm móc treo có thể điều chỉnh chiều cao dễ dàng trên cột chính và được cố định chắc chắn bằng núm vặn.</p><p>- Giá di chuyển bởi 4 bánh xe f50mm.</p> | <p>- Chân giá cùng phụ kiện:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 &nbsp;bộ</p><p>- Cụm treo: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 bộ</p><p>- Bánh xe:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04 cái</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-06 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
4763 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Tủ đựng thuốc cấp cứu | TCC1 | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Kim | Việt Nam | Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Kim | Việt Nam |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 5000000 | f | Chiếc | false | 2020-12-02 | 2021-11-02 | <p>Kính thước: D800 x R400 X C1600 mm – Chất liệu: Inox 201 – Đặc điểm: + Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa + Các chân tủ có đệm cao su.</p> | <p>Kính thước: D800 x R400 X C1600 mm – Chất liệu: Inox 201 – Đặc điểm: + Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa + Các chân tủ có đệm cao su.</p> |  | <p>Kính thước: D800 x R400 X C1600 mm – Chất liệu: Inox 201 – Đặc điểm: + Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa + Các chân tủ có đệm cao su.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-12-02
4764 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy soi cổ tử cung | Máy soi cổ tử cung | MÁY SOI CỔ TỬ CUNG | Kaps KP 3000 | Karl Kaps GmbH & Co. KG | Đức | Karl Kaps GmbH & Co. KG | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Việt Quang | Đức | Nhóm 3 |  |  | 650000000 | t | Bộ | true | 2021-04-13 | 2021-07-30 | <p><strong>Mô tả chung:</strong></p><p>Kaps KP 3000 trên giá đỡ di động</p><p>Kaps KP 3000 là máy soi cổ tử cung lý tưởng để chẩn đoán hàng ngày.</p><p>Cùng với các phụ kiện, nó đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao và thuyết phục người dùng bằng giá trị thu hút của nó về phần tiền.</p><p>Máy soi cổ tử cung này nổi bật với khả năng xử lý tiết kiệm thời gian và thuận tiện, khả năng linh hoạt trong sử dụng thực hành y tế hàng ngày và nhiều loại phụ kiện đi kèm.</p><p>Nếu Kaps KP 3000 được trang bị một máy quay video tích hợp, bạn sẽ nhận được một máy soi cổ tử cung video đầy đủ cung cấp tài liệu kết luận các phát hiện.</p><p><strong>Thiết bị hoàn hảo</strong></p><p>• Nguồn sáng LED mạnh mẽ</p><p>• Bộ phóng đại đơn giản hoặc bộ thay đổi độ phóng đại 3 bước</p><p>• Lựa chọn giữa ống thẳng hoặc ống nghiêng</p><p>• Các thấu kính và thị kính có thể hoán đổi cho nhau</p><p>• Tay cầm chữ T có thể được gắn ở cả hai bên</p><p>• Bộ lọc màu xanh lá cây xoay</p> | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá đỡ di động có đèn LED chiếu sáng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy chuyên dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ chuyển đổi ánh sáng lạnh có bộ lọc màu xanh lá cây</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phóng đại thay đổi 3 cấp độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống nhòm đôi 45 độ, f=125mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh thị kính , WF 20xV</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vật kính f=300mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tấm chắn bụi</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy soi cổ tử cung gắn trên giá di động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều cao giá đỡ di động: 600mm </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu cự ống nhòm đứng: f=125mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiêu cự ống nhòm nghiêng: f=125mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vật kính: f=300mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thị kính: WF 20xV có phần bù đi-ốp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc: Bộ lọc màu xanh lá cây</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiếu sáng: đèn LED, điều chỉnh liên tục</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tay cầm chữ T: có thể gắn bên trái hoặc phải</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Việt Quang | 2021-04-13 | Công ty TNHH Việt Quang | 2021-06-22
4765 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy khoan đặt trụ Implant | Implantmed | SI-923 | W&H Dentalwerk Burmoos GmbH | Áo | W&H Dentalwerk Burmoos GmbH | Áo | ["2019","2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N.K.MAY MẮN | Áo | Nhóm 3 |  |  | 177000000 | t | Cái | true | 2021-07-05 | 2022-07-05 | <p><strong>Máy Implantmed</strong> - <strong>Model: SI-923</strong></p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Thiết kế khoa học, đơn giản, mạnh mẽ.</strong></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Implantmed gây ấn tượng cho người sử dụng với giao diện dễ sử dụng. Bạn có thể hoàn toàn tập trung vào yếu tố quan trọng nhất: đó là bệnh nhân của bạn.</span><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Motor mạnh mẽ</strong></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Với lực torque 5,5 Ncm và dãy tốc độ từ 300 – 40.000 vòng/phút, Implantmed là một thiết bị hoạt động mạnh mẽ vô cùng ấn tượng.</span></p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Vận hành không gây mỏi tay</strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Sự kết hợp với motor ngắn và nhẹ cùng với tay khoan implant thiết kế khoa học tạo nên độ cân bằng lý tưởng khi cầm trên tay. Bạn có thể điều trị trong các ca phẫu thuật dài mà không hề bị mỏi tay.</span></p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Dễ sử dụng</strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Màn hình hiển thị mới giúp Implantmed trở thành thiết bị rất dễ sử dụng mà không hề có khó khăn gì.</span></p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Giúp vùng phẫu thuật mau lành</strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Chức năng cắt tạo ren tự động hỗ trợ cho bạn khi đặt implant vào xương cứng. Điều này giúp tránh áp lực nén lên trên xương hàm.</span></p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Mở xương</strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">5,5 Ncm cho tất cả các chất lượng xương và làm mát tốt hơn với lưu lượng nước 90ml/phút</span></p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Khoan tạo ren tự động</strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Mau lành thương do giảm áp lực nén lên xương hàm</span></p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Đặt implant</strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Đặt implant với tất cả các loại implant với lực torque lên đến 70 Ncm</span></p> | <p>Cấu hình cung cấp - cơ bản</p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy chính SI-923 x 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Foot control có dây x 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thanh treo bình nước x 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Electric motor dây 1.8 m x 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Giá đỡ motor x 1 cái</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;</span>Dây truyền nước sử dụng 1 lần x 3 sợi</p><p><br></p> | <p>Cấu hình cung cấp - nâng cao tuỳ chọn (Optional)</p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;Máy chính SI-923 x 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Foot control có dây x 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Thanh treo bình nước x 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Electric motor dây 1.8 m x 1 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;Giá đỡ motor x 1 cái</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;&nbsp;</span>Dây truyền nước sử dụng 1 lần x 3 sợi</p><p>-&nbsp;Tay khoan phẫu thuật&nbsp;x 1 cái</p><p>- Tay khoan phẫu thuật thẳng/khuỷu</p> | <p><strong style="color: rgb(0, 0, 0);">Thông số kỹ thuật:</strong></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Điện áp: 220-240 VAC</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dòng điện: 0.3-0.8 A</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tần số: 50/60 HZ</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Công suất tiêu thụ: 160 VA</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Lực torque tối đa ở động cơ: 5.5 Ncm</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tốc độ quay của động cơ: 300-40,000 v/p</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Lưu lượng nước làm mát: 90ml/phút</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Kích thuớc: 100 x 235 x 240 (C x R x S)</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Khối lượng: 2.7 kg</span></p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N.K.MAY MẮN | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N.K.MAY MẮN | 2021-07-05
4766 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | Máy đo SpO2 và nhịp mạch loại cầm tay | 8500 | Nonin Medical Inc | Mỹ | Nonin Medical Inc | Mỹ | ["2020"] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Mỹ | Nhóm 1 |  |  | 18000000 | t | Cái | true | 2021-05-26 | 2021-12-31 | <p>MÁY ĐO SPO2 VÀ NHỊP MẠCH LOẠI CẦM TAY</p><p><br></p><p>Hãng sản xuất: Nonin</p><p><br></p><p>Nước sản xuất: Mỹ</p><p><br></p><p>Hàng mới 100%</p><p><br></p><p>Đạt tiêu chuẩn: FDA, ISO, CE</p> | <p>01 bộ máy bao gồm:</p><p>- Máy chính</p><p>- 01 cảm biến đo dùng nhiều lần người lớn dài 1m</p><p>- 06 pin AA-1.5V</p><p>- HDSD Tiếng Việt</p> | <p>- nVISION® Phần mềm quản lý dữ liệu trên – Windows®</p><p>Phần mềm cho phép truyền tải và phân tích chuyên sâu dữ liệu (8500M)</p><p>- Kết nối bằng cổng USB (Chuẩn FTDI hoặc ContinuaTM giao thức PHDC)</p> | <p><strong>Kích thước</strong>: 8 cm (3”) W x 15 cm (6”) H x 2.5 cm (1”) D</p><p><strong>Cân nặng</strong>: 280 g (10 oz) với pin</p><p><strong>Bộ nhớ (Chọn thêm): </strong>18 giờ</p><p><strong>Bảo hành</strong>: 3 năm</p><p><strong>Dải đo</strong>: 0 – 100% SpO2</p><p><strong>Dải đo nhịp mạch: </strong>18 – 321 (Nhịp/Phút)</p><p><strong>Độ chính xác bão hòa oxy (Arms)*: </strong>70 – 100% SpO2</p><p><strong>Độ chính xác nhịp mạch:</strong></p><p>Không cử dộng: 18 – 300 Nhịp/phút</p><p>Cử động: 40 – 240 Nhịp/phút</p><p>Tưới máu thấp: 40 – 240 Nhịp/Phút</p><p><strong>Bước sóng và công suất ngõ ra**</strong></p><p>Đỏ: 660 nanometers @ 0.8 mW maximum average</p><p>Hồng ngoại: 910 nanometers @ 1.2 mW maximum average</p><p><strong>Chỉ thị</strong></p><p>Hiển thị chất lượng nhịp mạch: LED, 3 màu</p><p>Số hiển thị: 3-số, LED 7 đoạn, màu đỏ</p><p><strong>Nhiệt độ</strong></p><p>Vận hành: -20 đến +50°C (-4 đến +122°F)</p><p>Lưu trữ/vận chuyển: -30 đến +50°C (-22 đến +122°F)</p><p><strong>Độ ẩm</strong></p><p>Vận hành: 10 – 90% không đọng sương</p><p>Lưu trữ/vận chuyển: 10 – 95% không đọng sương</p><p><strong>Độ cao</strong></p><p>Vận hành: 12,000 mét (40,000 feet)</p><p>Áp suất vượt mức: 4 atm</p><p><strong>Công suất: </strong>6 cục pin 1.5V AA-size alkaline.</p><p>100 giờ với cường độ sáng lớn nhất</p><p>160 giờ với cường độ sáng vừa phải</p><p><strong>Chuẩn an toàn IEC 60601-1 / CSA601.1 / UL60601-1</strong></p><p>Loại bảo vệ: Nguồn điện trong máy (vận hành bằng pin)</p><p>Cấp độ bảo vệ: Loại BF</p><p>Chế độ vận hành: Liên tục</p><p>Chế độ bảo vệ năng lượng xâm nhập: IPX2</p> |  |  | Cảm biến đo SpO2 và nhịp mạch |  |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-05-26 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-02
4767 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | Bơm truyền dịch | GIÁ TRUYỀN DỊCH 5 CHÂN (phụ kiện của Bơm Truyền Dịch) | Z3-0702 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 1900000 | t | Bộ | true | 2021-06-06 | 2022-06-06 | <p><span style="color: black;">- Giá gồm 5 chân. Giá có 4 móc treo chai dịch truyền.</span></p><p>- Giá có thể&nbsp;thay đổi&nbsp;chiều cao bằng thanh rút và được cố định bằng núm vặn.</p><p>- Giá di chuyển bởi 5 bánh xe f50mm.</p> | <p>- Chân giá cùng phụ kiện:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 &nbsp;bộ</p><p>- Thanh rút có móc treo: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Bánh xe:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05 cái</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-06 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
4768 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | MÁY LASER ĐIỀU TRỊ | 3B LASER NEEDLE | Livetec Ingenieurburo GmbH | Đức | 3B Scientific (South East Asia) Ltd. | Thái Lan |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED |  | Nhóm null |  |  | 780000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-25 | 2022-11-25 | <p><strong>Thông tin chung</strong></p><p>- Thiết bị mới 100%</p><p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, CE</p><p><strong>Đặc tính vượt trội </strong></p><p>Sản phẩm được thiết kế hiện đại</p><p>Gọn và nhẹ</p><p>Dạng công thái học</p><p>Ứng dụng linh hoạt</p><p>Kết quả điều trị vượt trội</p><p>Cáp và ống dẫn cáp nhẹ hơn, bền hơn</p><p>12 diode laser</p><p>Có thể sử dụng mọi nơi ( đặt trên bàn hoặc gắn tường)</p><p>Hộp đựng máy thanh lịch</p><p>Cấu trúc đơn giản, lắp đặt nhanh</p> | <p>Máy chính với 12 cáp dẫn sáng&nbsp;: 01 bộ</p><p>Bảng điều khiển cảm ứng với giao diện vô tuyến và pin 5NiMH với bộ sạc&nbsp;: 01 bộ</p><p>Giá đỡ cần xoay&nbsp;: 01 cái</p><p>Kính bảo hộ cho bệnh nhân&nbsp;: 01 cái</p><p>Kính bảo hộ cho chuyên viên điều trị&nbsp;: 01 cái</p><p>Thiết bị chuyên dùng dùng 1 lần&nbsp;: 100 cái</p><p>Hướng dẫn sử dụng&nbsp;: 01 bộ</p> |  | <p><strong>Thông số kỹ thuật</strong></p><p>Tần số&nbsp;: 1-10,000Hz</p><p>8 tần số Nogier (A-G, L)</p><p>7 tần số Bahr (1-7)</p><p>12 tần số Reininger</p><p>8 tần số Chakra</p><p>Tần số Alpha/Multi</p><p>Bộ nhớ lưu trữ 200 chương trình điều trị cho bệnh nhân</p><p>Tia laser đỏ&nbsp;: 12 x 50mW 660 nm&nbsp;( điều chỉnh mỗi 1mW)</p><p>Phân loại laser 3R</p><p>Lớp IIa theo 93/42 EEC</p><p>Thiết bị được kết nối thông qua giao diện vô tuyến ( WIFI)</p><p>Bảng điều khiển cảm ứng có thể di chuyển</p> | <p>- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.</p><p>- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.</p><p>- Chuyển giao công nghệ, Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.</p><p>- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)</p> |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2020-11-25 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED | 2021-03-26
4769 | 9. Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Máy theo dõi sản khoa | Máy theo dõi sản khoa | Monitor sản khoa, tim thai | Fetatrack®310 Elite | Ultrasound Technologies | Anh | Ultrasound Technologies | Anh | ["2021"] | Công ty TNHH Việt Quang | Anh | Nhóm 3 |  |  | 290000000 | t | Bộ | true | 2021-04-12 | 2021-08-30 | <p>Fetatrack®310 cung cấp việc theo dõi thai nhi liên tục tại phòng khám trước sinh hoặc khu chuyển dạ.</p><p>Fetatrack®310 có tất cả các phương tiện cần thiết để đánh giá thai nhi trước sinh chính xác trong một thiết bị nhỏ gọn và hiệu quả về chi phí.</p><p>Vận hành đơn giản, fetatrack®310 được thiết kế với các nút điều khiển dễ học và dễ hiểu, hiển thị là màn hình LCD đồ họa màu lớn, đèn LED chiếu sáng nền cho môi trường ánh sáng yếu. Màn hình cho phép người dùng lựa chọn giữa dữ liệu nhịp tim thai nhi dạng số và đồ thị.</p><p>Đầu dò kỹ thuật số được tích hợp đầy đủ cho phép bạn chọn chế độ hoạt động mà bạn yêu cầu, từ đơn thai&nbsp;đến song thai hoặc thậm chí ba thai. Tiêu chuẩn trên fetatrack®310 là đầu dò toco (đo cơn co tử cung) bên ngoài và đánh dấu sự kiện cầm tay để bệnh nhân đánh dấu sự chuyển động của thai nhi.</p><p>Đầu dò có đường viền ít gây khó chịu và giúp bệnh nhân thoải mái hơn nhiều trong các phiên theo dõi kéo dài và được thiết kế để hỗ trợ đặt đúng vị trí.</p><p>Tự tương quan kỹ thuật số đa điểm có độ phân giải cao cung cấp các vết tần số tim (FHR) chính xác và tin cậy. Người vận hành có thể yên tâm rằng họ đang nhận được những tín hiệu tốt nhất, đáng tin cậy nhất và một cảnh báo đặc biệt khi nhịp tim nằm ngoài phạm vi.</p><p>Không bị mất dữ liệu khi hết giấy, vì thiết bị sẽ lưu các vết lại cho đến khi lắp gói giấy mới. Người dùng được cảnh báo bằng tín hiệu âm thanh và hình ảnh.</p><p>Fetatrack®310 Elite</p><p>- 6 ổ cắm đầu vào đa năng</p><p>- Bao gồm đầu dò UA bên ngoài</p><p>- Theo dõi&nbsp;thai đơn, thai đôi hoặc thai ba</p><p>- Chế độ xem vệt sóng đồ họa</p> | <p><strong>Cấu hình cơ bản Fetatrack®310 Elite:</strong><span style="color: rgb(68, 114, 196);"> </span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy chính: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ổ cắm đầu vào đa năng: 06 ổ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò monitor Ultrasound: 01</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò Toco ngoài: 01</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn mình màu có bàn phím lớn và hiển thị theo thời gian thực: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đánh dấu cầm tay: 01</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đai cho đầu dò: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gel: 01 tuýp</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dây điện: 01 dây</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giấy in: 01 cuộn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng: 01 quyển</p> |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vận hành đơn giản</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ xem theo dõi trên màn hình</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhẹ và di động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu dò có đường viền, sử dụng thoải mái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đèn nền LED</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình đồ họa màu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Siêu âm thai đơn, thai đôi hoặc thai ba</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiển thị mã màu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đồ thị ghi có độ phân giải cao</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kết nối đầu dò đa năng</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Việt Quang | 2021-04-12 | Công ty TNHH Việt Quang | 2021-06-22
4770 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang đo mật đô xương | Máy đo loãng xương | OSTEO CHECKER (pDexa-kiko) | Ampall Co., Ltd | Hàn Quốc | Ampall Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH Việt Quang | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-02 | 2021-08-02 | <p>Máy đo mật độ xương (BMD) của cẳng tay, chân trên bề mặt phẳng. Đó là phương pháp đo BMD để hiển thị các hình ảnh có độ phân giải cao sau khi quét toàn bộ khu vực đo.</p> | <p>- Máy chính</p> <p>- Phụ kiện tiêu chuẩn</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Việt Quang | 2020-11-12 | Công ty TNHH Việt Quang | 2021-06-22
4771 | 5. Thiết bị chuyên khoa ung bướu và y học hạt nhân | Hệ thống/ Thiết bị khác | Bộ dụng cụ pha chế dược chất phóng xạ | Thùng đựng rác thải có bảo vệ phóng xạ | LR | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 33500000 | t | Bộ | true | 2021-07-12 | 2022-07-12 | <p><span style="color: black;">+ Thùng có kết cấu 2 lớp inox lớp ở giữa được lót chì, hai bên thành thùng có quai xách.</span></p><p><span style="color: black;">+ Nắp đậy có quai xách</span></p> | <p>-Thùng đựng: 01 cái</p><p>-Nắp đậy: 01 cái</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-07-12 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-07-12
4772 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Máy và ghế khám, chữa răng | Máy Laser nha khoa | Picasso Lite+ | AMD Lasers | Mỹ | AMD Lasers | Mỹ | ["2021"] | CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG | Mỹ | Nhóm null |  |  | 102742500 | f | Cái | true | 2021-07-05 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Model<strong>: Picasso Life+</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hãng sản xuất: <strong>AMD Laser </strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nước sản xuất: <strong>Mỹ</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: 03W</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hàng mới: 100%,</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p> | <p class="ql-align-justify"><strong>Cấu hình máy bao gồm:</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy Chính 01 Cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu đốt 10mm, 450 : 010</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kính an toàn: 03 cái</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bàn đạp chân điều khiển không dây: 01 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng : 01</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ đầu tips điều trị Laser (Bendable Disposable Tip): 25 cái</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nạp điện : 01</p> |  | <p class="ql-align-justify"><strong>Thông số kỹ thuật:</strong></p><ul><li class="ql-align-justify">Công suất: 3.0 Watts</li><li class="ql-align-justify">Bước sóng : 810 nm</li><li class="ql-align-justify">03 Chương trình cài đặt sẵn: Speed, Comfort, Decontamination.</li><li>Nguồn điện: 110 - 240VAC, 50/60Hz</li><li class="ql-align-justify">Giao diện Touch Screen hiển thị rõ ràng, điều khiển các chức năng dễ dàng và linh hoạt</li><li class="ql-align-justify">Điều chỉnh được tia.</li><li class="ql-align-justify">Chế độ cắt: pulse, Continuous (cắt xung, cắt liên tục) theo yêu cầu của Bác sỹ như công suất, khoảng nghỉ và thời gian cho từng yêu cầu điều trị.</li><li class="ql-align-justify">Tay làm việc được thiết kế gọn nhe và dễ dàng thao tác.</li><li>Tay làm việc có thể hấp sấy tiệt trùng ở nhiệt độ lên đến 135 độ C. Cũng như có thể khử khuẩn bằng các tác nhân khử khuẩn nhiệt.</li></ul><p><br></p><p>&nbsp;</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG | 2021-07-05 | CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG | 2021-07-05
4773 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn và trẻ em | Savina 300 select | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 1 |  |  | 1300000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-14 | 2021-12-31 | <p>Máy thở cho người lớn và trẻ em và trẻ sơ sinh, sử dụng máy nén khí trong công nghệ tuabin để tạo khí nén lắp đồng bộ bên trong máy, không cần máy nén khí đi kèm hay hệ thống khí nén trung tâm. Máy nén khí trong với thời gian đáp ứng nhanh và dòng cấp cực đại: 250 lít/ phút</p><p>Theo dõi và điều khiển bằng màn hình TFT màu cảm ứng lắp bên trong máy kích thước 12 inch.</p><p>Có chức năng bù tự động dòng dò trên đường thở, độ nhạy trigger và điều kiện ngắt kỳ thở vào tương ứng với các chế độ:</p><p>Chế độ thở không xâm nhập có thể dùng với tất cả các mode thở.</p> | <p>Máy chính kèm phụ kiện chuẩn bao gồm:</p><p>1. Dây nguồn oxy: 01 bộ</p><p>2. Bộ làm ấm làm ẩm khí thở: 01 bộ</p><p>3. Bộ dây thở dùng nhiều lần hấp tiệt trùng: 02 bộ</p><p>4. Mặt nạ chuyên dụng cho thở không xâm lấn: 02 cái</p><p>5. Tay đỡ ống thở: 01 cái</p><p>6. Xe đẩy đồng bộ máy, chính hãng sản xuất: 01 cái</p><p>7. Bộ cảm biến lưu lượng sử dụng nhiều lần: 05 cái</p><p>8. Cảm biến oxy dùng nhiều lần (lắp sẵn trên máy): 02 cái</p><p>9. Phổi giả chính hãng để kiểm tra máy: 01 cái</p><p>10. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-14 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-06-02
4774 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Hệ thống phòng mổ tích hợp | Máy truyền dịch IPN56 | IPN56 | SternMed GmbH | Đức | SternMed GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Vạn Niên | Đức | Nhóm 3 |  |  | 49000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-10 | 2022-06-10 | <p>Máy truyền dịch IPN56 được sản xuất áp dụng những công nghệ tiên tiến hiện đại nhất hiện nay.</p><p><br></p> | <p>Cấu hình bao gồm:</p><p>Máy chính</p><p>Báo động âm thanh và quang học</p><p>Kẹp đa hướng</p><p>Thiết bị tiêm truyền</p> | <p>Tùy chọn sưởi ấm ống</p><p>Chức năng giám sát CPU kép</p><p>Báo động âm thanh và quang học phong phú</p><p>Chuyển đổi chế độ trọng lượng cơ thể</p><p>Hiển thị áp lực động</p><p>Kẹp đa hướng ngang hoặc dọc</p><p>Giới hạn cảnh báo tắc 3 cấp</p><p>Phát hiện bong bóng bằng siêu âm</p><p>Hiệu chuẩn thiết bị tiêm truyền</p><p>Giao diện cuộc gọi y tá</p><p>Chức năng KVO</p><p>Chức năng giao tiếp không dây</p><p>Chế độ chiếu sáng ban đêm</p><p>Chức năng bù xung thông minh</p><p>Phát hiện cảm biến nhỏ giọt</p><p>Kiểm soát tốc độ nhanh</p><p>Giao diện nguồn DC ngoài</p><p>AC và chỉ báo nguồn bên trong</p><p>Giao diện chuẩn RS232</p><p>&nbsp;1500 hồ sơ lịch sử</p><p>Không thấm nước</p><p><br></p> | <p><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT:</strong></p><p>Tốc độ dòng chảy: 0,1 ~ 1500 mL / giờ (bước 0,1 ml / giờ, nếu giá trị là 100 mL / giờ trở lên, bước là 1mL / giờ)</p><p>Tốc độ Bolus: 600 ~ 1000 mL / giờ (Có thể điều chỉnh)</p><p>Tốc độ KVO: 0,1 ~ 5 mL / giờ (Có thể điều chỉnh)</p><p>Độ chính xác loại trừ: ’H’: 900 + 200 mmHg (120,7+ kPa)’ C’: 500 + 100 mmHg (66,7 + 13,3 kPa); ‘L’: 100+ 50 mmHg (13.3+ 6.6 kPa)</p><p>Độ chính xác của truyền dịch: &lt;+ 5% (&lt;+ 3% đối với thiết bị tiêm truyền được hiệu chuẩn)</p><p>Máy dò bọt: Phương pháp phát hiện siêu âm, độ nhạy phát hiện: 25μl</p><p>Hồ sơ lịch sử tiêm truyền: 15000 hồ sơ</p><p>Thể tích đặt trước: 1 ~ 9999 mL</p><p>Hiển thị tổng thể tích được truyền: 0 ~ 9999 mL (bước 0,1mL, nếu giá trị trên 100 Ml, bước là 1 mL)</p><p>Báo động: Kết thúc truyền dịch, bị tắc, Bong bóng, Mở cửa, Mất nguồn cung cấp điện, Pin thấp, hết pin, Không hoạt động , Lỗi hệ thống, Không hiệu chỉnh, KVO, hoàn thành, Cảm biến nhỏ giọt bất thường</p><p>Nguồn điện: AC110 ~ 230V, 50 ~ 60 Hz; Pin bên trong: DC 12V, 2300Mah; Ở trạng thái sạc đầy, thiết bị có thể hoạt động hơn 6 giờ tại; tốc độ 25mL / h (bao gồm thời gian pin yếu. Pin lớn hơn là tùy chọn) Nguồn điện ngoài DC: DC 12V</p><p>Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ xung quanh: + 5 ~ + 40 ° C, Độ ẩm tương đối: 20% đến 90%, Áp suất xung quanh: 86 ~ 106kPa; </p><p>Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ xung quanh: -20 đến +55 ° C, Độ ẩm tương đối: &lt;95%</p><p>Chống sốc điện: Loại I và cấp điện bên trong: Loại CF, Hoạt động liên tục</p><p>Cấp độ chống nước: IPX4</p><p>Giao tiếp (Tùy chọn): &nbsp;(1) Cáp - Nối tiếp RS232 (2) Giao tiếp không dây - zigbee</p><p>Cài đặt chế độ tiêm truyền: Chế độ tốc độ, chế độ nhỏ giọt, chế độ trọng lượng và thời gian, hai nhóm chương trình truyền có thể được cài đặt trong chế độ tỷ lệ và chế độ nhỏ giọt.</p><p>Chế độ truyền: 3 chế độ:&nbsp;giọt / phút, mL / giờ, thời gian / thể tích 2,5kg (có đế kẹp)</p><p>Kích thước: 308mm (chiều rộng) x 140mm (Chiều cao) x 144mm (Độ sâu)</p><p>Thiết bị tiêm truyền: Có thể lưu được 9 loại dịch truyền, độ chính xác của dịch truyền có thể đạt được ± 3% sau khi hiệu chuẩn.</p><p>Phạm vi ứng dụng: Với áp suất được tạo ra bởi bơm tiêm truyền để kiểm soát tỷ lệ tiêm và thể tích phân phối của chất lỏng (thuốc, dinh dưỡng tiêm tĩnh mạch) cho bệnh nhân.</p><p>Chống chỉ định: Sản phẩm này không áp dụng cho truyền máu.</p> | <p>Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh phụ kiện theo tiêu chuẩn của Công ty.</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-06-10 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-06-10
4775 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Hệ thống phòng mổ tích hợp | Bơm tiêm SPN58 | SPN58 | SternMed GmbH | Đức | SternMed GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Vạn Niên | Đức | Nhóm 3 |  |  | 45000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-10 | 2022-06-10 | <p>SPN 58 là bơm tiêm truyền động một kênh với 2 màn hình LCD. Việc đọc dữ liệu và vận hành máy hết sức dễ dàng nhờ giao diện người dùng rõ ràng, dễ hiểu. Sự ổn định chất lượng làm cho nó phổ biến trên toàn thế giới.</p><p>Tính năng mạnh mẽ:</p><p>Chế độ trọng lượng cơ thể đầu vào;</p><p>Tự động hiệu chỉnh ống tiêm;</p><p>Tự động xác định kích thước ống tiêm;</p><p>Giới hạn cảnh báo tắc 3 cấp;</p><p>Tự động giảm giải phóng liều tác động sau khi tắc;</p><p>Thăm dò thể tích tiêm;</p><p>Tốc độ dòng chảy KVO (0,1-1,0mL / giờ);</p><p>Kẹp đa hướng cho cố định ngang hoặc dọc;</p><p>Nhắc nhở khi hoạt động bị lỗi;</p><p>Kiểm soát tốc độ nhanh;</p><p>Nút Purge kích hoạt bảo vệ an toàn;</p><p>Khóa nút cài đặt tốc độ dòng chảy;</p><p>Báo động âm thanh và quang học phong phú;</p><p>AC và chỉ báo nguồn bên trong;</p><p>Giao diện chuẩn RS232;</p><p>Lưu 1000 dữ liệu sau cùng.</p> | <p>Cấu hình bao gồm: Ống tiêm và Adaptor</p> |  | <p><strong>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</strong></p><p>Ống tiêm: 10, 20, 30, 50 mL ống tiêm đã hiệu chuẩn;</p><p>Tốc độ dòng chảy: 0,1 ~ 1500 mL / giờ (giá trị được chỉ định 0,1 999,9 mL / giờ, bước 0,1 ml / giờ) ống tiêm 50 mL) (giá trị được chỉ định 1000 mL / giờ trở lên, bước 1mL / h)</p><p>0,1 ~ 900 mL / giờ (bước 0,1 ml / giờ) ống tiêm 30 ml</p><p>0,1 ~ 600 mL / giờ (bước 0,1 ml / giờ) ống tiêm 20 mL</p><p>0,1 ~ 400 mL / giờ (bước 0,1 ml / giờ) ống tiêm 10 mL</p><p>Tốc độ thanh lọc: 1500 ml / h ống tiêm 50mL; Ống tiêm 900 ml / h 30mL; 600 ml / h ống tiêm 20mL; Ống tiêm 400 m / L h 10mL;</p><p>Độ chính xác của tốc độ dòng chảy (Giá trị danh nghĩa): Độ chính xác bao gồm cả ống tiêm: trong vòng + 2%; Độ chính xác cơ học: trong vòng + 1%</p><p>Hiển thị thể tích được phân phối: 0,1 ~ 9999 mL (0,1 ~ 999,9 mL, bước 0,1 mL) (1000 ~ 9999 mL, bước 1mL)</p><p>Cài đặt thể tích truyền: 0,1 ~ 9999 mL (0,1 ~ 999,9 mL, bước 0,1 mL) (1000 ~ 9999 mL, bước 1mL)</p><p>Phát hiện tắc ống: ‘H’: 800 + 200 mmHg (106,7 + 26,7 kPa) hoặc 1,09 + 0,27 kgf/cm2; ‘C’: 500 + 100 mmHg (66,7 + 13,3 kPa) hoặc 0,68 + 0,13 kgf / cm2; ‘L’: 300 + 100 mmHg (40,7 + 13,3 kPa) hoặc 0,41 + 00,13 kgf /cm2</p><p>Báo động: Tắc ống, Gần hết dịch truyền, Kết thúc, Ống tiêm bị trật khớp; Pít-tông / Bộ ly hợp tách rời, Pin yếu, Hết pin; Cáp nguồn bị ngắt kết nối, Tốc độ dòng chảy vượt quá giới hạn; Khối lượng vượt quá giới hạn, Lỗi hệ thống; Thời gian không hoạt động quá lâu;</p><p>Nguồn điện: AC100 + 200V + 10%, 50 ~ 60 Hz + 1 Hz; Pin NiMH bên trong: PCB; Thời gian hoạt động liên tục của pin: hơn 4 giờ đối với kênh đôi khi pin sạc lại trong 12 giờ, với tốc độ dòng 5 ml / giờ; Nhiệt độ môi trường: 5 đến 40°C;</p><p>Điều kiện hoạt động: Độ ẩm tương đối: 20% đến 80%; Nhiệt độ môi trường: -20 đến 55°C;</p><p>Điều kiện bảo quản: Độ ẩm tương đối: &lt;95%; Cấp nguồn và cấp điện bên trong: Loại CF, Hoạt động liên tục;</p><p>Chống sốc điện / lớp: IPX4</p><p>Cấp độ chống nước: 2,25kg (có đế kẹp)</p><p>Cân nặng, kích thước: 306mm (Chiều rộng) x135mm (Chiều cao) x 127mm (Độ sâu)</p> | <p>Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh phụ kiện theo tiêu chuẩn của Công ty.</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-06-10 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-06-10
4776 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điện châm | MÁY ĐIỆN CHÂM K401D | DC-1501 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 3200000 | t | Cái | true | 2021-06-06 | 2022-06-06 | <p><span style="color: black;">- Máy có 5 đường ra, trong đó 2 đường cho kênh bổ, 3 đường cho kênh tả tương ứng với 2 tần số điều chỉnh riêng biệt. </span></p><p><span style="color: black;">- Máy có đồng hồ đặt thời gian điều trị và có âm thanh báo khi kết thúc thời gian điều trị&nbsp;</span></p> | <p><span style="color: black;">- Máy điện châm: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Phụ kiện đi kèm: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</span></p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-06 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
4777 | 4. Thiết bị phòng mổ | Bàn mổ | Bàn mổ chấn thương chỉnh hình | Bàn mổ điện thủy lực đa năng | OPX Mobilis RC 30L | Schmitz u Soehne GmbH & Co KG | Đức | Schmitz u Soehne GmbH & Co KG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | Đức | Nhóm 3 |  |  | 1200000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-30 | 2020-12-31 | <p>Bàn mổ thủy lực dòng OPX Mobilis model RC 30L của hãng Schmitz u. Söhne GmBH &amp; Co.KG</p> |  |  | <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiều dài bàn: 2130 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ rộng mặt bàn: 540 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ rộng tổng: 590 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước đế chân bàn: 1,120 x 580 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường kính bánh xe: 125 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải điều chỉnh chiều cao (không tính đệm) (điều chỉnh điện- thủy lực): 720 mm - 1080 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh dốc đầu/ chân (điều chỉnh điện-thủy lực): 30 độ/ 30 độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nghiêng trái/ phải (điều chỉnh điện-thủy lực): +/- 20 độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dải trượt dọc: 250 mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh phần đỡ lưng: + 75 độ/ -50 độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh đỡ chân: +20 độ/ -90 độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng tối đa của đỡ chân: 25 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng tối đa của đỡ tay: 25 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều chỉnh đỡ đầu: +30 độ/ -45 độ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tải trọng tĩnh tối đa: lên tới 250kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng tải hoạt động an toàn: lên tới 185kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp lực của bơm thủy lực: 120 bar</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiểu bảo vệ chống sốc điện: Nguồn bên trong</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhóm bảo vệ chống sốc điện: Type B (đệm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo vệ chống chất lỏng xâm nhập: IPX4</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện áp hoạt động bên trong: DC 24 V</p><p>Dung lượng ắc quy: 12 Ah</p> | [5 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | 2020-11-30 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH LONG | 2020-12-31
4778 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở di động người lớn | Máy thở di động | FALCO 202 | SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL | Italy | SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL | Italy | ["2021"] | Công ty TNHH Việt Quang | Italy | Nhóm 3 |  |  | 490000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-02 | 2021-08-30 | <p>- Là máy thở sử dụng chăm sóc tại nhà và vận chuyển với bệnh nhân có bệnh về hô hấp và phù hợp với các bệnh nhân người lớn và trẻ em.</p><p>- Thiết bị được trang bị hệ thống tạo lưu lượng bằng tuabin với hệ thống làm mát riêng biệt chất lượng cao và an toàn trong thông khí cho bệnh nhân.</p><p>- Màn hình màu hiển thị các đường cong áp suất, lưu lượng, thể tích, vòng lặp thông số thở, thời trình và các thông số thông khí</p> | <p>- Máy chính: 01 bộ</p> <p>- Dây thở bệnh nhân người lớn/ trẻ em ống kép 150 cm: 01 cái</p> <p>- Bộ lọc kháng khuẩn HEPA: 01 cái</p> <p>- Dây nguồn: 01 cái</p> <p>- Cáp 12 VDC &nbsp;: 01 cái</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Việt Quang | 2020-11-12 | Công ty TNHH Việt Quang | 2021-06-22
4779 | 6. Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Mắt | Máy Laser điều trị mắt | Máy điều trị tật khúc xạ trong nhãn khoa và phụ kiện VisuMax (cấu hình cơ bản) | VisuMax | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | Carl Zeiss Meditec AG | Đức | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG |  | Nhóm 3 |  |  | 25000000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-15 | 2021-10-22 | <p>Máy&nbsp;điều trị tật khúc xạ trong nhãn khoa FEMTOSECOND, máy có hai chức năng tạo vạt bằng femtosecond laser và phẫu thuật khúc xạ bằng phương pháp SMILE</p> | <p>Máy chính femtosecond laser:&nbsp;&nbsp; &nbsp;01 chiếc<br /> Hệ thống hỗ trợ bệnh nhân (giường cho bệnh nhân): &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;01 chiếc<br /> Nền xoay 180 độ&nbsp;&nbsp; &nbsp;:&nbsp;&nbsp; &nbsp;01 chiếc<br /> Ghế cho bác sĩ phẫu thuật:&nbsp;&nbsp; &nbsp;01 chiếc<br /> Phần mềm tạo vạt FLAP: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;01 chiếc<br /> Phần mềm ReLEx (FLEX and SMILE):&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;01 chiếc</p> |  | <p>Thông số máy laser<br /> Bước sóng Thời gian Xung Laser<br /> 1043 nm 220–580fs 500 kHz<br /> Cài đặt và thiết lập điều kiện<br /> Khối lượng<br /> 870 kg (bao gồm cả hệ thống hỗ trợ bệnh nhân, nền tảng và UPS)<br /> Không gian yêu cầu<br /> 4,40 m x 3,80 m (độc lập)<br /> Kết nối điện<br /> 100–240 V, 50/60 Hz, tối đa 16 A Mạch riêng hợp nhất<br /> Điều kiện hoạt động<br /> Nhiệt độ phòng<br /> 18 đến 25 °C<br /> Độ ẩm không khí<br /> 30 đến 25 °C<br /> Phụ kiện<br /> Gói nón tiếp xúc sử dụng một lần trong điều trị (kích cỡ S/M/L và loại KP) Bộ hỗ trợ cấy ghép giác mạc cho hệ thống hỗ trợ bệnh nhân</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 2020-11-24
4780 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD053R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 872426 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích, thẳng, mẫu chuẩn, ngàm có khía</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-12 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-12
4781 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | Đèn khám ngũ quan | Econom | Rudolf Riester GmbH | Đức | Rudolf Riester GmbH | Đức |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG |  | Nhóm null |  |  | 7000000 | f | Chiếc | false | 2020-11-26 | 2021-11-26 | <p>Model: Econom Hãng sản xuất: Riester Nước sản xuất: Đức Cấu hình tiêu chuẩn: - 01 đầu khám tai. - 01 đầu khám mắt chức năng điều chỉnh thấu kính. - 01 đầu khám mũi có chức năng điều chỉnh loa soi mũi. - 01 gọng dẫn quang cong để khám thanh quản. - 02 gương soi thanh quản số 3 và số 4. - 01 bộ phận kẹp giữ đè lưỡi. - 01 bộ loa soi tai các cỡ số 2, 3, 4. - 01 bóng đèn thay thế trên đèn soi tai (có thể dùng cho gọng dẫn quang cong) - 01 cán pin trung. - 01 hộp đựng bảo vệ cứng, sang trọng với các khóa trượt an toàn, chắc chắn.</p> | <p>Model: Econom Hãng sản xuất: Riester Nước sản xuất: Đức Cấu hình tiêu chuẩn: - 01 đầu khám tai. - 01 đầu khám mắt chức năng điều chỉnh thấu kính. - 01 đầu khám mũi có chức năng điều chỉnh loa soi mũi. - 01 gọng dẫn quang cong để khám thanh quản. - 02 gương soi thanh quản số 3 và số 4. - 01 bộ phận kẹp giữ đè lưỡi. - 01 bộ loa soi tai các cỡ số 2, 3, 4. - 01 bóng đèn thay thế trên đèn soi tai (có thể dùng cho gọng dẫn quang cong) - 01 cán pin trung. - 01 hộp đựng bảo vệ cứng, sang trọng với các khóa trượt an toàn, chắc chắn.</p> |  | <p>Model: Econom Hãng sản xuất: Riester Nước sản xuất: Đức Cấu hình tiêu chuẩn: - 01 đầu khám tai. - 01 đầu khám mắt chức năng điều chỉnh thấu kính. - 01 đầu khám mũi có chức năng điều chỉnh loa soi mũi. - 01 gọng dẫn quang cong để khám thanh quản. - 02 gương soi thanh quản số 3 và số 4. - 01 bộ phận kẹp giữ đè lưỡi. - 01 bộ loa soi tai các cỡ số 2, 3, 4. - 01 bóng đèn thay thế trên đèn soi tai (có thể dùng cho gọng dẫn quang cong) - 01 cán pin trung. - 01 hộp đựng bảo vệ cứng, sang trọng với các khóa trượt an toàn, chắc chắn.</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG | 2020-11-26
4782 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang di động | Máy X Quang di động | MOBIX-1000 | Listem Co., Ltd | Hàn Quốc | Listem Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH Việt Quang | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 750000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-02 | 2021-08-30 | <ol><li><strong>Dễ vận hành, chất lượng hình ảnh rõ nét do sử dụng thiết bị tạo tia X cao tần</strong></li></ol><ul><li>Lượng tia phát xạ nhiều hơn trong thời gian ngắn</li><li>Tuổi thọ đầu đèn tăng do lượng điện thế tải giảm</li><li>Liều lượng tia X chụp cho bệnh nhân giảm</li><li>Chất lượng hình ảnh rõ nét do sử dụng công suất chuẩn .</li></ul><p>&nbsp;</p><ol><li><strong>Đơn giản và dễ chụp</strong></li></ol><ul><li>Chất lượng hình ảnh rõ nét do sử dụng kỹ thuật vi xử lý. Đơn giản và dễ chụp do nhờ sử dụng các chương trình giải phẫu cài đặt sẵn.</li><li>Dễ vận hành nhờ sử dụng các bảng điều khiển bằng kỹ thuật số.</li></ul><p>&nbsp;</p><ol><li><strong>Khả năng di chuyển và định vị cực tốt</strong></li></ol><ul><li>Di chuyển dễ dàng với kích thước gọn nhẹ, cấu tạo cánh tay ổn định, cho phép định vị được vị trí ngay tức thì ngay cả những khu vực đông đúc bệnh nhân <strong>bằng cách hằng định vị trí cánh tay truyền.</strong></li><li>Định vị thuận tiện do sự xoay trở linh hoạt của giá đỡ đầu đèn.</li></ul><p>&nbsp;</p><ol><li><strong>Cấu trúc mạnh mẽ và vững vàng trong suốt quá trình di chuyển</strong></li></ol><ul><li>Cấu tạo bảo vệ đầu đèn tin cậy</li><li>Thiết kế gọn cho phép di chuyển ở các nơi hẹp</li><li>Trọng lượng nhẹ do thiết kế theo kỹ thuật tích hợp thành khối</li><li>Dễ quan sát khi&nbsp;di chuyển</li></ul> | <ul> <li>Máy&nbsp; chính</li> <li>Tủ điều khiển</li> <li>Giá đở đầu đèn</li> <li>Bộ hạn tia</li> </ul> | [7 empty] | Công ty TNHH Việt Quang | 2020-11-12 | Công ty TNHH Việt Quang | 2021-06-22
4783 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy thở | Máy thở cao tần trẻ sơ sinh | Máy thở cao tần trẻ sơ sinh | Babylog VN600 | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam |  | Nhóm 1 |  |  | 1800000000 | t | Hệ thống | true | 2021-01-07 | 2021-11-22 | <p>Thiết bị sử dụng cho trẻ em, trẻ sơ sinh.</p><p>Lưu trữ dữ liệu bệnh viện và truy xuất qua giao diện USB</p><p>Chuyển đổi cấu hình nhiều chế độ xem bằng cách chạm bằng một ngón tay.</p><p>Màn hình màu cảm ứng</p><p>❖ Các mode thở:</p><p>Thông khí điều khiển áp lực (PC):&nbsp;</p><p>Thông khí điều khiển áp lực liên tục (PC-CMV)&nbsp;</p><p>Thông khí điều khiển áp lực, áp lực đường thở dương ở hai mức độ/ thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (PC-BIPAP/ SIMV+).&nbsp;</p><p>Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì (PC-SIMV)&nbsp;</p><p>Thông khí hỗ trợ/ điều khiển (PC-AC)</p><p>Thông khí hỗ trợ áp lực (PC-PSV)&nbsp;</p><p>Thông khí cao tần (PC-HFO).</p><p>Thông khí đảm bảo thể tích thở mỗi phút bắt buộc (PC-MMV)</p><p>Thông khí hỗ trợ khi bệnh nhân thở tự nhiên (SPN):&nbsp;</p><p>Thở tự nhiên với áp lực dương liên tục có hỗ trợ áp lực (SPN-CPAP/PS)&nbsp;</p><p>Thở tự nhiên với áp lực dương liên tục có hỗ trợ thể tích (SPN-CPAP/VS)&nbsp;</p><p>Thở tự nhiên với áp lực dương liên tục (SPN-CPAP)&nbsp;</p> | <p>Máy chính với màn hình TFT cảm ứng ≥ 15,5 inch: 01 cái</p><p>Van thở ra kèm bẫy nước, sử dụng nhiều lần: 01 bộ</p><p>Cảm biến đo lưu lượng, sử dụng nhiều lần: 01 bộ</p><p>Dây thở cho nhi, sử dụng nhiều lần: 03 bộ</p><p>Dây thở cao tần HFO cho nhi, sử dụng nhiều lần: 03 bộ</p><p>Bộ làm nóng khí thở vào: 01 cái</p><p>Buồng làm ẩm khí thở vào: 01 cái</p><p>Tay đỡ ống thở: 01 cái</p><p>Dây nối cho khí oxy: 01 cái</p><p>Dây nối cho khí Air: 01 cái</p><p>Pin trong (đã được gắn sẵn trong máy): 01 cái</p><p>Phổi giả sơ sinh, sử dụng 1 lần: 01 bộ</p><p>Bộ phun khí dung: 01 bộ</p><p>Bộ phụ kiện thở NIV cho sơ sinh sử dụng 1 lần, bao gồm:&nbsp;</p><p>Prong, sử dụng 1 lần: 01 bộ</p><p>Mask, sử dụng 1 lần: 01 bộ</p><p>Babyflow, sử dụng 1 lần: 01 bộ</p><p>Soft connector, sử dụng 1 lần: 01 bộ</p><p>Headgear S, sử dụng 1 lần: 01 bộ</p><p>Xe đẩy có phanh hãm được thiết kế đồng bộ với máy chính: 01 cái</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-01-07 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-06-02
4784 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD321R | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Malaysia | Nhóm 2 |  |  | 1109745 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp phẫu tích, mảnh, gập góc ngàm trơn</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-12 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-12
4785 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 3 Tesla | Hệ thống cộng hưởng từ và phụ kiện ( Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 3,0 Tesla công nghệ số hóa hoàn toàn tại cuộn thu) | Ingenia Elition X | Philips Medical Systems Nederland B.V. | Hà Lan | Philips Medical Systems Nederland B.V. | Hà Lan | ["2020"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Hà Lan | Nhóm 1 |  |  | 68000000000 | t | Hệ thống | true | 2020-12-05 | 2021-06-30 | <p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;">Ingenia Elition X</strong><span style="color: black;"> với thiết kế khoang máy </span><strong style="color: black;">70 cm </strong><span style="color: black;">đem lại sự thoải mái cho bệnh nhân với không gian rộng hơn</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;</span><strong style="color: black;">Ingenia Elition X </strong><span style="color: black;">là hệ thống kênh độc lập do được trang bị công nghệ số hóa kỹ thuật số hoàn toàn </span><strong style="color: black;">dStream</strong><span style="color: black;">, số lượng kênh thu độc lập được xác định bởi cuộn thu chứ không bị giới hạn bởi hệ thống</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Hệ thống RF cao cấp với công nghệ</span><strong style="color: black;"> 4D Multi-Transmit RF </strong><span style="color: black;">tăng cường độ đồng nhất hình ảnh</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Công nghệ thu hình </span><strong style="color: black;">Compressed SENSE</strong><span style="color: black;"> giúp giảm 50% thời gian chụp với chất lượng hình ảnh tương đương.</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Sử dụng </span><strong style="color: black;">trí tuệ nhân tạo</strong><span style="color: black;"> giúp đơn giản hóa, tự động hóa và giảm thao tác trong quá trình chụp</span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Cảm biến theo dõi sinh hiệu không chạm </span><strong style="color: black;">VitalEye</strong><span style="color: black;"> phát hiện nhịp thở nhanh chóng và chính xác mà không cần sử dụng dây đai cảm biến hô hấp </span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;02 màn hình cảm ứng điều khiển và hiển thị </span><strong style="color: black;">VitalScreen</strong><span style="color: black;"> trên khoang giúp vận hành máy chỉ cần một người vận hành với nút chạm thông minh. </span></p><p><span style="color: black;">o&nbsp;&nbsp;Công nghệ giảm ồn ứng dụng được trên tất cả các chuỗi xung </span></p><p><span style="color: black;">Tích hợp các phần mềm đáp ứng đầy đủ cho thăm khám từ đầu đến chân, ứng dụng cho thần kinh, toàn thân, cơ xương khớp, tim mạch, ung thư, nhi khoa, ….</span></p> | <p><span style="color: black;">Cấu hình hệ thống gồm :</span></p><p><span style="color: black;">- Khối từ (Magnet) tích hợp hệ thống chênh từ (Gradient) và bộ thu phát sóng RF: 01 HT</span></p><p><span style="color: black;">- Bàn bệnh nhân: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Các cuộn thu nhận (Đầu/cổ/ cột sống tích hợp tại bàn; thân; gối; vai; bàn chân/mắt cá chân; các khớp nhỏ): 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Gói phần mềm đáp ứng đầy đủ cho lập kế hoạch, chụp, xử lý, xem và quản lý bệnh nhân cho các tổ chức Não, đầu/cổ và Cột sống, các Chi và Khớp, Toàn thân, Ung bướu, Tim, Mạch: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Phần mềm và ứng dụng nâng cao : 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Trạm điều khiển, tái tạo và xử lý ảnh: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Trạm làm việc độc lập chuyên dụng với các gói phần mềm đi kèm: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Bộ làm lạnh cho khối từ : 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</span></p><p><span style="color: black;">- Các phụ kiện phụ trợ khác (Tủ để cuộn thu, cáng đẩy bệnh nhân không nhiễm từ, bình cứu hỏa, máy rò kim loại, bàn ghế): 01 bộ</span></p> |  | <p> </p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2020-12-05 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-03-16
4786 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Máy khoan đa năng | Máy khoan tốc độ cao dùng trong phẫu thuật thần kinh sọ não, cột sống | Velocity Alpha | Adeor Medical AG | Đức | Adeor Medical AG | Đức | ["2021"] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Đức | Nhóm 3 |  |  | 2100000000 | t | Bộ | true | 2021-06-10 | 2021-12-31 | <p>- Bộ điều khiển thân thiện người dùng, vận hành trực quan.</p><p>- Tốc độ tối đa lên đến 80,000 vòng/phút</p><p>- Bàn đạp điều khiển đa chức năng.</p><p>- Bộ điều khiển tích hợp bơm tưới rửa.</p><p>- Nhiều sự lựa chọn với khả năng tiết kiệm chi phí hiệu quả (mũi cắt/khoan).</p><p>- Cơ cấu tháo lắp mũi cắt dễ dàng, tiết kiệm thời gian thao tác</p> | <p>- Tay khoan.</p><p>- Bộ cấp nguồn.</p><p>- Bàn đạp điều khiển</p><p>- Ngàm mài (tùy chọn kích thước).</p><p>- Mũi mài (tùy chọn kích thước).</p><p>- Ngàm kết nối cưa sọ (tùy chọn kích thước).</p><p>- Mũi cắt sọ (tùy chọn kích thước).</p><p>- Ngàm kết nối khoan sọ (tùy chọn kích thước).</p><p>- Mũi khoan sọ não tự dừng (tùy chọn kích thước).</p><p>- Dầu bảo dưỡng tay khoan.</p><p>- Thùng hấp tiệt trùng.</p><p>- Bộ vệ sinh ngàm.</p><p>- Adapter và bộ ống tưới rửa (tùy chọn).</p> |  | <p>- Máy khoan đa năng tốc độ cao dùng trong phẫu thuật thần kinh sọ não, cột sống với các chức năng cơ bản: khoan mài cao tốc, khoan và cưa mở hộp sọ.</p><p>- Nguồn cấp: 220 - 240 V&nbsp;± 10 %&nbsp;/ 50 - 60 Hz&nbsp;</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-10 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-10
4787 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang tổng quát | Máy X Quang kỹ thuật số | PROGEN-1050R | Listem Co., Ltd | Hàn Quốc | Listem Co., Ltd | Hàn Quốc | ["2021"] | Công ty TNHH Việt Quang | Hàn Quốc | Nhóm 6 |  |  | 3900000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-02 | 2021-08-30 | <p>Máy X Quang kỹ thuật số được thiết kế cho các trung tâm chẩn đoán hình ảnh nhỏ đến vừa, trung tâm chỉnh hình, các khoa cấp cứu và các bệnh viện. Đây là giải pháp cho chất lượng hình ảnh tuyệt vời với mức giá vừa phải, linh hoạt với vị trí chụp.</p> | <p>1. Máy X Quang cao tần</p> <p>- Máy phát: 01</p> <p>- Máy biến áp: 01</p> <p>- Bóng x quang: 01</p> <p>- Bộ chuẩn trực bằng tay: 01</p> <p>- Cột bóng lắp sàn trần: 01</p> <p>- Bàn chụp: 01</p> <p>- cáp cao thế: 01 đôi</p> <p>- Giá chụp phổi: 01</p> <p>2. Tấm thu nhận ảnh: 02 tấm</p> <p>3. Trạm làm việc: 01 bộ gồm:</p> <p>+ Máy vi tính: 01 cái&nbsp;</p> <p>+ Màn hình: 01 cái&nbsp;</p> <p>+ Phần mềm: 01 cái</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Việt Quang | 2020-11-12 | Công ty TNHH Việt Quang | 2021-06-22
4788 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Hộp đầu giường gắn 3 ổ khí | BHU-3 | Precision UK Ltd (CPX) | Anh | Precision UK Ltd (CPX) | Anh |  | Công ty Cổ phần Armephaco | Anh | Nhóm null |  |  | 48000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-13 | 2020-12-31 | <p>Tất cả các sản phẩm hộp đầu giườngCPX được sản xuất theo tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng thiết bị Y tế BS EN 13485.Nó được thiết kế và lắp đặt với mục đích để tạo sự hài hòa cho phòng bênh bằng cách cung cấp các đường nét trơn, kiểu dáng thời trang và mang tính thẩm mỹ. Sản phẩm này được sản xuấttuân theo Biên bản ghi nhớ số 2015 của Bộ Y tế Anh Quốc (HTM 08-03)</p> | <p style="margin-left:70.85pt;">Được chế tạo từ các bộ phận nhôm đã qua xử lý nhiệt , sản phẩm còn cung cấp ngăn riêng cho các thiết bị khí y tế và điện. Ngoài ra, khoang khí được thông gió để ngăn chặn sự tích tụ khí bên trong hộp.</p> <p style="margin-left:70.85pt;">Có bảng riêng biệt cho điện áp thấp (LV) và bảo vệ điện áp cực thấp (PELV). Điều này cho phép truy cập vào phần PELV để bảo dưỡng mà không cần phải cô lập các mạch LV.</p> <p style="margin-left:70.85pt;">Các ổ khí y tế được đặt trong một ngăn riêng biệt và tấm vỏ ngoài được bọc cách điện hoàn toàn. Số lượng ổ khí y tế được cung cấp tùy thuộc vào độ dài của hộp đầu giường.</p> |  | <p style="margin-left:70.85pt;">Được chế tạo từ các bộ phận nhôm đã qua xử lý nhiệt , sản phẩm còn cung cấp ngăn riêng cho các thiết bị khí y tế và điện. Ngoài ra, khoang khí được thông gió để ngăn chặn sự tích tụ khí bên trong hộp.</p> <p style="margin-left:70.85pt;">Có bảng riêng biệt cho điện áp thấp (LV) và bảo vệ điện áp cực thấp (PELV). Điều này cho phép truy cập vào phần PELV để bảo dưỡng mà không cần phải cô lập các mạch LV.</p> <p style="margin-left:70.85pt;">Các ổ khí y tế được đặt trong một ngăn riêng biệt và tấm vỏ ngoài được bọc cách điện hoàn toàn. Số lượng ổ khí y tế được cung cấp tùy thuộc vào độ dài của hộp đầu giường.</p> | [5 empty] | Công ty Cổ phần Armephaco | 2020-11-13 | Phạm văn minh | 2020-12-31
4789 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Hệ thống Elisa | Hệ thống Elisa bán tự động | Máy đọc khay vi phiến | Microplate Reader (DAR800TS) | Diagnostic Automation/Cortez Diagnostics, Inc. | Mỹ | Diagnostic Automation/Cortez Diagnostics, Inc. | Mỹ |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VŨ BẢO | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 290000000 | t | Chiếc | true | 2020-10-21 | 2021-10-21 | <p><i>DAR800TS &nbsp;</i>là thiết bị dùng để đọc kết quả các mẫu xét nghiệm trên khay vi phiến.</p> | <ul> <li>01 Máy chính</li> <li>01 Adapter nguồn</li> <li>01 Dây nguồn</li> <li>01 Cáp USB</li> <li>01 USB 4GB</li> <li>01 Nắp bảo vệ</li> </ul> |  | <p>CE</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VŨ BẢO | 2020-10-21 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VŨ BẢO | 2020-11-11
4790 | 4. Thiết bị phòng mổ | Hệ thống/Thiết bị khác | Bộ dụng cụ phẫu thuật | Nhíp phẫu thuật | BD561R | B. Braun Medical (Suzhou) Co. Ltd. | Trung Quốc | Aesculap AG | Đức |  | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 706961 | t | Cây | true | 2021-04-13 | 2021-12-31 | <p>HÀNG MỚI 100%</p> | <p>THEO CATALOGUE</p> |  | <p>Nhíp mô, ngàm có răng 1x2</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-12 | CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM | 2021-07-12
4791 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy gây mê | Máy gây mê kèm thở, có theo dõi khí mê | Máy gây mê kèm thở, có theo dõi khí mê | Perseus A500 | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức | Draegerwerk AG & Co. KGaA | Đức |  | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | Đức | Nhóm 1 |  |  | 2500000000 | t | Hệ thống | true | 2021-02-25 | 2022-02-25 | <p>Máy gây mê cao cấp tích hợp đồng bộ sử dụng để gây mê cho người lớn, trẻ em, và trẻ sơ sinh.&nbsp;</p><p>Máy sử dụng một màn hình màu có cảm ứng, kích thước 15.3 inch, độ phân giải 1280x800 pixels</p><p>Máy có 2 màn hình để theo dõi, màn hình chính hiển thị và điều chỉnh toàn bộ thông tin để theo dõi và hỗ trợ gây mê cho bệnh nhân, màn hình phụ để theo dõi thông số bộ trộn khí điện tử</p> | <p> Máy gây mê chính với bộ trộn khí điện tử: 01 máy</p><p> Máy giúp thở tích hợp đồng bộ với máy mê: 01 chiếc</p><p> Máy chính với 02 màn hình hiển thị, màn hình cảm ứng chính15.3 inch và màn hình LCD phụ: 01 bộ</p><p> Bộ hút khí thải gây mê thừa tích hợp bên trong: 01 chiếc. </p><p> Khối đo nồng độ khí mê được thiết kế tích hợp bên trong máy: 01 bộ </p><p> Bộ chuyển đổi gây mê nửa kín sang gây mê hở: 01 bộ</p><p> Dây dẫn khí O2, khí nén: 01 bộ</p><p> Hệ thống hấp thụ CO2 với bình vôi sôđa dung tích 1.5 lít : 01 bộ</p><p> Bình bốc hơi và phễu đổ thuốc: 01 bình</p><p> Bộ ống thở cho người lớn kèm bóp bóng loại sử dụng nhiều lần, do chính hãng cung cấp : 01 bộ</p><p> Bộ ống thở cho trẻ em kèm bóp bóng loại sử dụng nhiều lần, do chính hãng cung cấp : 01 bộ</p><p> Mặt nạ gây mê cho người lớn sử dụng nhiều lần, do chính hãng cung cấp: 01 chiếc</p><p> Mặt nạ gây mê cho trẻ em sử dụng nhiều lần, do chính hãng cung cấp: 01 chiếc</p><p> Bẫy nước và dây trích khí lấy mẫu: 01 bộ</p><p> Hệ thống xe đẩy có ngăn kéo với 4 bánh xe có phanh hãm trung tâm : 01 bộ</p><p> Ống dẫn khí thải gây mê ra ngoài : 01 chiếc</p><p> Cảm biến lưu lượng : 01 hộp (05 chiếc)</p><p> Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> | [7 empty] | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-02-25 | Công ty TNHH Draeger Việt Nam | 2021-06-02
4792 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện | EXCELL NHP 350/D | Alsa Apparecchi Medical SRL | Italy | Alsa Apparecchi Medical SRL | Italy | ["2021"] | Công ty TNHH Việt Quang | Italy | Nhóm 3 |  |  | 410000000 | t | Chiếc | true | 2021-04-02 | 2021-08-30 | <p>Dao mổ điện model EXCELL NHP 350/D là loại dao mổ được sử dụng trong các phẫu thuật, nó được thiết kế dựa trên những công nghệ điện tử kỹ thuật cao của thế giới ngày nay. Bằng việc sử dụng các bộ phận vi xử lý, nó không chỉ làm tối ưu hoá khả năng làm việc tự động theo cấu trúc các loại mô khác nhau mà còn đảm bảo kết quả tốt nhất với khả năng tiêu thụ điện thấp nhất. Dao mổ này được trang bị với hệ thống thiết bị an toàn nên đảm bảo được sự an toàn tối thiểu cho bệnh nhân và bác sỹ</p> | <p>- Máy chính &nbsp;</p> <p>- Cáp nguồn.</p> <p>- Bảng điện cực trung tính loại sử dụng nhều lần.</p> <p>- Công tắc đạp chân kép cho đơn cực và lưỡng cực.</p> <p>- Công tắc đạp chân kép cho lưỡng cực</p> |  | <p>Có khả năng ghi nhớ 100 chương trình</p> <p>Có các chương trình cài đặt trước cho phẫu thuật tổng quát hay phẫu thuật nội soi ổ bụng, phẫu thuật nội soi trong môi trường nước, phẫu thuật nội soi ống mềm</p> <p>Có 17 chế độ: 10 chế độ cho đơn cực, 7 chế độ lưỡng cực</p> <p>Các chể độ cắt đơn cực: Pure, Blend 1, Blend 2, Auto Pure, Auto Blend, Auto Endo</p> <p>Các chế độ đốt cầm máu đơn cực: Fulg Forced, Pinpoint contact, Soft, Spray</p> <p>Các chế độ cắt lưỡng cực: Pure, Blend</p> <p>các chế độ đốt cầm máu lưỡng cực: Micro CV, Micro Auto, Micro HC, Macro</p> <p>Có chế độ hàn mạch máu lớn để cầm máu và đóng các mạch máu lớn</p> <p>Các chế độ được tự kiểm soát hoàn toàn bởi bộ vi xử lý</p> <p>2 ngõ ra đơn cực có thể sử dụng đồng thời bởi 2 phẫu thuật viên, 2 ngõ ra lưỡng cực</p> <p>Hai ngõ ra lưỡng cực có thể được kích hoạt độc lập với ngõ ra đơn cực</p> <p>Có hệ thống kiểm tra tự động với bộ vi xử lý kép 32 bit</p> <p>Ghi nhớ 32 mã lỗi để giúp kiểm tra và hỗ trợ kỹ thuật</p> <p>Khi tiếp xúc không tốt có thể nguy hiểm hay khi gãy cáp, hay kết nối không tốt, máy sẽ ngưng phát năng lượng và báo động bằng đèn và âm thanh</p> <p>Đaáp ứng tiêu chuẩn: IEC 601-1, IEC 60601-2-2</p> <p>Xếp loại và chứng nhận EC: IIB</p> <p>Tuương thích điện từ: theo tiêu chuẩn IEC 60-601-1-2</p> <p>Xếp loại theo IEC 601-1: Class I, type CF</p> <p>Tần số hoạt động đơn cực và lưỡng cực: 440 kHz ± 5%</p> <p>Làm mát bằng đối lưu, không dùng quạt</p> <p>Cho phép cập nhật phần mềm</p> <p>Công suất cắt đơn cực tối đa: 350 W. Công suất đốt cầm máu đơn cực tối đa: 280W</p> <p>Công suất cắt lưỡng cực tối đa: 160 W. Công suất đốt cầm máu lưỡng cực tối đa: 130W</p> | [5 empty] | Công ty TNHH Việt Quang | 2020-11-06 | Công ty TNHH Việt Quang | 2021-06-22
4793 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | MÁY HỦY BƠM KIM TIÊM | HBT-0901 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 3200000 | t | Cái | true | 2021-06-06 | 2022-06-06 | <p>- Máy hủy kim tiêm bằng điện cực không gây hiện tượng dính kim khi đốt. Hủy thân bơm tiêm bằng phương pháp đục thủng đầu thân bơm bằng nguồn nhiệt thích hợp trong thời gian rất ngắn</p><p>- Sử dụng cho các loại bơm tiêm: từ 1ml đến 20ml, vật liệu là chất dẻo, kim tiêm bằng thép thường hoặc thép không gỉ.</p> | <p><span style="color: black;">- Máy hủy: 01 cái</span></p><p><span style="color: black;">- Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</span></p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-06 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
4794 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | Holter điện tim 3 kênh | HolCARD 24W Alfa System A703 v.201 | ASPEL S.A. | Ba Lan | ASPEL S.A. | Ba Lan |  | Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic | Ba Lan | Nhóm 3 |  |  | 192000000 | t | Cái | true | 2021-07-05 | 2021-12-31 | <p>Holter điện tim 3 kênh kèm phần mềm (không có màn hình LCD)</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Bộ cáp bệnh nhân.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 Miếng dán điện cực dùng 1 lần.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Thẻ nhớ microSDHC.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Pin Alkaline 1.5V.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Phần mềm phân tích tín hiệu điện tim.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Túi đựng máy ghi tín hiệu và dây đeo</p> |  | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy ghi điện tim kỹ thuật số ≥ 12 kênh.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cáp bệnh nhân ≥10 đạo trình.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian ghi tín hiệu ≥ 24, 48 giờ hoặc lên đến 7 ngày trên thẻ microSDHC.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đồng hồ hiển thị thời gian thực tích hợp.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng phát hiện máy tạo nhịp tim.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Truyền tải dữ liệu ECG qua AsLINK không dây và tương thích với thiết bị truyền tại tín hiệu Wireless AsPEKT 500 (tùy chọn thêm).</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm tương thích với các hệ điều hành Window.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khả năng ghi 3 hoặc 12 kênh độc lập.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể in tất cả kết quả tín hiệu điện tim có sẵn.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phân tích ước tính chứng loạn nhịp tim và đoạn ST.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tần số lấy mẫu: ≥ 250Hz hoặc ≥ 2000 Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ lọc isoline: 0.05 Hz</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhiệt độ hoạt động: 0 - 45<sup>0</sup> C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảo quản: -20 - 60<sup>0</sup> C</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ ẩm: 10 - 95% không ngưng tụ.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp suất: 700 - 1060 hPa</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: (LxWxH) ~ 130 x 96 x 30 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 250g</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phần mềm phân tích tín hiệu điện tim HolCard 24W software</span></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic | 2021-07-05 | Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic | 2021-07-05
4795 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch New Aspiret | New Aspiret | CA-MI S.R.L. | Italy | CA-MI S.R.L. | Italy |  | Công ty TNHH Vạn Niên |  | Nhóm 3 |  |  | 8600000 | t | Chiếc | true | 2021-06-10 | 2022-06-10 | <p>Máy hút dịch, đờm nhớt New Aspiret</p> | <p><strong><u>Cấu hình gồm:</u> </strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;01 Máy chính</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 bình policarbonate 2000ml với hệ thống van chống tràn, có thể hấp tiệt trùng</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 filter lọc khuẩn và hydrophobic</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 bộ ống silicone 6 x 10mm</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 ống hút cannula CH20</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 đầu nối hình nón cho cannula</p><p>-&nbsp;&nbsp;01 dây nguồn với đầu cắm SHUKO</p> |  | <p><strong><u>Đặc tính kỹ thuật:</u></strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Aspiret là&nbsp;máy hút dịch (hút đờm),&nbsp;hút các chất lỏng trong cơ thể bệnh nhân: Hút nội khí quản, hút đờm mũi, miệng ở người lớn hoặc trẻ em.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Motor: Bơm piston không dầu, không cần bảo trì</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện cung cấp: 230V, 50Hz, hoặc điện năng khác khi có yêu cầu riêng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hút chân không tối đa (có thể điều chỉnh): -0,75 Bar -75kPa&nbsp;-563 mmHg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lưu dòng khí tối đa: 15 lít/phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất: 184 VA</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cấu chì: 1 x 1,6 A 250V</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chu kỳ công suất không liên tục ở 35<sup>0</sup>C và 110% điện thế hoạt động: 20 ON / 40 OFF</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trọng lượng: 2,2 kg</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kích thước: 25 x 19 x 16 (cm)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đạt chứng chỉ chất lượng quốc tế: ISO 10079-1</p> | <p>Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh phụ kiện theo tiêu chuẩn của Công ty.</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-06-10 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-06-10
4796 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống vận chuyển mẫu và thiết bị phụ trợ | Đèn đội đầu vi phẫu thuật | ML4 LED | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Đức | Nhóm 3 |  |  | 72870000 | t | Bộ | false | 2021-05-31 | 2022-12-31 | <p>Cung cấp ánh sáng hỗ trợ cho việc quan sát trong phẫu thuật, đặc biệt&nbsp;các vùng phẫu thuật khó chiếu sáng, với khả năng điều chỉnh chính xác đầu đèn đến vị trí cần chiếu sáng.</p> | <p>Bộ đèn đội đầu vi phẫu dùng pin sạc gắn thắt lưng</p><p><strong><u>Bộ bao gồm:</u></strong></p><p>- 01 Đèn ML4 LED trên băng đội đầu Professional L</p><p>- 01 Cáp nối cho đèn</p><p>- 01 Pin mPack gắn thắt lưng</p><p>- 01 Biến thế pin sạc mPack</p> |  | <ul><li class="ql-align-justify">Công nghệ đèn LED siêu sáng, cho ánh sáng mạnh với vùng chiếu sáng đồng trục.</li><li class="ql-align-justify">Điều chỉnh được cường độ sáng, kích thước vùng quan sát.</li><li class="ql-align-justify">Cường độ sáng thay đổi từ 0 đến 100%.</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-05-31 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-02
4797 | 8. Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | MÁY TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP, PLASMA H202, 52 LÍT | 50HPO | Antonio Matachana, S.A. | Tây Ban Nha | Antonio Matachana, S.A. | Tây Ban Nha | ["2020"] | CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM | Tây Ban Nha | Nhóm 3 |  |  | 4370000000 | t | Cái | true | 2021-02-28 | 2021-12-31 | <p>Máy mới 100%, sản xuất năm 2020</p><p>Máy được thiết kế tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn Châu Âu về thiết bị y tế 93/42/EEC</p><p>Máy tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn EN ISO 14937 của Châu Âu về quy trình tiệt trùng&nbsp;</p><p>Máy có 3 chương trình tiệt trùng</p><p>Các chu trình tiệt trùng có nhiệt độ làm việc danh định: 50 độ C</p><p>Buồng tiệt trùng và cửa làm từ vật liệu nhôm theo tiêu chuẩn EN 485-2</p><p>Thể tích buồng tiệt trùng: 50 lít</p><p>Máy có chương trình kiểm tra chân không Vacuum test để kiểm tra sự rò rỉ của buồng tiệt trùng</p> | <p>Máy chính: 01 bộ</p><p>Hộp chứa dung dịch Hydrogen Peroxide H2O2: 01 hộp</p><p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt:01 bộ</p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM | 2021-02-28 | CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM | 2021-03-04
4798 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị vật lý trị liệu | Máy điều trị vật lý trị liệu | Máy điều trị giảm áp lực cột sống | HILL DT | Hill Laboratories | Mỹ | Hill Laboratories | Mỹ | ["2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | Mỹ | Nhóm 3 |  |  | 3965000000 | t | Bộ | true | 2021-06-21 | 2021-09-30 | <p class="ql-align-justify"><strong>MÁY ĐIỀU TRỊ GIẢM ÁP LỰC CỘT SỐNG 10.000 XUNG/MM (MÁY ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ CỘT SỐNG KHÔNG CẦN PHẪU THUẬT- GIƯỜNG DOC)</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Model: HILL DT</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Hãng sản xuất: HILL LABORATORIES </strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Xuất xứ : Mỹ</strong></p><p><br></p><p class="ql-align-justify">Máy điều trị giảm áp lực cột sống Hill DT sử dụng công nghệ cảm biến tải trọng rất tinh vi có thể ngay lập tức đo đường và theo dõi lực điều trị và lực kháng của bệnh nhân trong mỗi liệu trình.</p><p class="ql-align-justify">Với cường độ 10,000 xung mỗi mm, máy sẽ cảm nhận ngưỡng tiếp nhận của bệnh nhân và giảm lực kéo tới mức thấp, giảm áp lực nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với thiết bị tương tự sử dụng dây cáp.</p><p class="ql-align-justify">Hill DT mang đến 2 chức năng: giảm áp vùng thắt lưng và giảm áp vùng cổ</p> | <p class="ql-align-justify">Máy chính: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">Màn hình cảm ứng điều khiển 10,6inch&nbsp;độ phân giải full HD 1080: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">Camera tích hơp sẵn trước và sau: 01 bộ</p><p class="ql-align-justify">Cổng kết nối USB, VIDEO, tai nghe, bàn phím: 4 cổng</p><p class="ql-align-justify">Bộ nhớ DDR3: 01 cái</p><p class="ql-align-justify">Bộ nhận tín hiệu wifi: tích hợp sẵn</p><p class="ql-align-justify">Tài khoản khóa đạo tạo trực tuyến chính hãng: 01 tài khoản.</p><p class="ql-align-justify">CD hoặc USB hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify">Nguồn điện: 115VAC, 60Hz, 7A.</p><p class="ql-align-justify">Kích thước phần đệm: 27” x 78”( 68,5cmx198,1cm)/ màu tiêu chuẩn: xám tro, chống thủng và chống tạo bọt trên bề mặt.</p><p class="ql-align-justify">Phần khung: Chiều cao tùy chỉnh từ 26”(66cm) đến 35.75”(90,8cm)/Màu tiêu chuẩn: Đen.</p><p class="ql-align-justify">Rìa bọc kép bằng nhựa dẻo (Thermoplastic Telescoping Skirt).</p><p class="ql-align-justify">Màn hình cảm ứng đa điểm (10 điểm) HD 10.6’’</p><p class="ql-align-justify">Độ phân giải 1.2 Megapixel (trước và sau)</p><p class="ql-align-justify">02 Lifecams 720p HD trước và sau</p><p class="ql-align-justify">Ổ cứng 64 GB, RAM 4 GB</p><p class="ql-align-justify">Bộ nhớ tốc độ cao DDR3</p><p class="ql-align-justify">Bộ xử lý đồ họa Intel HD Graphics 4000</p><p class="ql-align-justify">1 x USB 3.0, 1 x Mini DisplayPort Video</p><p class="ql-align-justify">Cổng kết nối tai nghe, bàn phím</p><p class="ql-align-justify">Wireless: Wi-Fi, Bluetooth 4.0 LE, 802.11n</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-06-21 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-06-22
4799 | 13. Thiết bị dùng chung | Hệ thống/ thiết bị khác | Hệ thống khí y tế và các thiết bị phụ trợ | Đèn đội đầu kết hợp kính lúp vi phẫu | ML4 LED | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Đức | Nhóm 3 |  |  | 132600000 | t | Bộ | false | 2021-05-31 | 2022-12-31 | <ul><li>Cung cấp ánh sáng hỗ trợ cho việc quan sát trong phẫu thuật, đặc biệt&nbsp;các vùng phẫu thuật khó chiếu sáng, với khả năng điều chỉnh chính xác đầu đèn đến vị trí cần chiếu sáng</li><li>Các loại hình phẫu thuật đòi hỏi độ phóng đại cao và cường độ ánh sáng cao và ổn định, đường kính phẫu trường rộng, chức năng xóa bóng mờ rất tốt, đặc biệt là trong các vùng mổ sâu… chẳng hạn như trong các phẫu thuật khó về răng hàm mặt, mạch máu, thần kinh sọ não, chỉnh hình,…</li></ul> | <p><strong style="color: black;">Bộ đèn vi phẫu thuật ML4 LED kết hợp kính lúp vi phẫu 6x/ 340mm</strong></p><p><br></p><p><u>B</u><u style="color: black;">ộ bao gồm:</u></p><p><br></p><p>- 01 Đầu<span style="color: black;"> đèn ML4 LED</span></p><p><br></p><p>-<span style="color: black;"> 01 Kính lúp HR 6x/340 (độ phóng đại 6x khoảng cách làm việc 340mm)</span></p><p><br></p><p>- 01 Băng</p><p> đội đầ<span style="color: black;">u Professional L</span></p><p><br></p><p>- 01 Pin</p><p> mPac<span style="color: black;">k gắn thắt lưng.</span></p><p><br></p><p>- 01 Biến thế sạc</p><p> pi<span style="color: black;">n mPack.</span></p><p><br></p><p>- 01 K</p><p>í<span style="color: black;">nh S-GUARD</span></p><p><br></p><p>- 01 <span style="color: black;">Cáp nối cho đèn</span></p> |  | <ul><li class="ql-align-justify">Công nghệ đèn LED siêu sáng, cho ánh sáng mạnh với vùng chiếu sáng đồng trục.</li><li class="ql-align-justify">Điều chỉnh được cường độ sáng, kích thước vùng quan sát.</li><li class="ql-align-justify">Cường độ sáng thay đổi từ 0 đến 100%.</li><li class="ql-align-justify">Kính lúp độ phóng đại 6x, khoảng cách làm việc 340mm</li><li class="ql-align-justify">Kính lúp trọng lượng rất nhẹ, thiết kế chống nước.</li><li class="ql-align-justify">Có thể điều chỉnh khoảng cách hai kính và góc nhìn </li></ul> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-05-31 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-02
4800 | 3. Thiết bị lọc máu | Máy thận nhân tạo | Máy rửa màng (quả) lọc | Máy rửa màng lọc thận | NAS/RDM-AT02 | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh | Việt Nam | Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nhất An Sinh | Việt Nam | ["2020"] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | Việt Nam | Nhóm 6 |  |  | 550000000 | t | Bộ | true | 2020-11-21 | 2021-12-31 | <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống rửa màng lọc thận nhân tạo bán tự động và tự động do Cty Nhất An Sinh và Bác Sĩ Vũ Đình Hùng nghiên cứu chế tạo được sản xuất với qui trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Năng suất: cùng một lúc rửa được nhiều màng lọc (3,4,5,6 màng lọc) tùy theo đơn đặt hàng, có 01 hoặc 02 ngăn cách biệt dùng để rửa các màng lọc nhiễm.<em>(các máy nhập khẩu chỉ rửa được 01 màng lọc)</em></p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qui trình rửa màng đúng như Sách giáo khoa về lọc thận gồm các giai đoạn rửa bằng nước RO xuôi chiều, rửa ngược dưới áp suất, đồng thời căn cứ theo văn bản hướng dẫn qui trình rửa và sử dụng lại quả lọc thận của Bộ Y tế ban hành theo quyết định số 1338/2004 ngày 14/04/2004</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa rất đơn giản, dể hiểu, dể sử dụng, hạn chế thập nhất các sự cố trong quá trình sử dụng, có thể sửa chữa ngay để sử dụng, có cung cấp linh kiện dự phòng theo máy, các linh kiện có sẳn tại Việt Nam</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa bình quân 5 - 7 phút, tiết kiệm được nước R.O và hóa chất rất nhiều so với máy rửa màng nhập khẩu</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số lần tái sử dụngcó thể đạt 06 lần theo qui định của Bộ Y Tế</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể hướng dẫn đo TCV hay Leak pressure để xác định chất lượng của màng sau khi rửa, có đạt tiêu chuẩn cho phép.</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng tương thích với tất cả các hóa chất tiệt trùng màng lọc hiện có trên thị trường như : Hydrogen peroxide + Peracetic acid (Renaline, Hemoclean, Peroxan D), MTD Plus 4</p><p>9. Thời gian chế tạo nhanh đáp ứng được các yêu cầu gấp của dự án. Giá thành rất thấp so với máy rửa màng lọc nhập khẩu kể cả các máy sản xuất từ các nước trong khu vực nhưCoremed ADR-88- Malaysia. Resys 100 – Korea. Aeonmed AE-1 – Thailand...</p> | <p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox 304 có kích thước tùy theo model máy (từ 1 đến 5 khoang rửa)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn nước rửa (nước R.O): ống polypropylene (PP – R)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn hóa chất: ống polypropylene (PP – R)</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống dẫn nước thoát: ống nhựa PVC</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống van điện từ thân inox thực hiện qui trình rửa theo chế độ lập trình</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khớp nối nhanh (coupling): bằng nhựa đúc, bi và lò xo inox inox316 dùng để kết nối màng lọc như trên máy lọc thận</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các ống dẫn nước và hóa chất: sử dụng ống silicon và ống nhựa Y Tế chuyên dụng</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tổ hợp bơm hóa chất chuyên dụng không lupe</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cân điện tử có màn hình LCD</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thùng chứa hóa chất : thùng nhựa PVC, hoặc PE dung tích 10 lít</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tủ điện điều khiển : lập trình PLC ,có đầy đủ các chức năng hoạt động và bảo vệ </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Các phụ kiện bảo vệ như : đồng hồ áp lực, van giảm áp, van điều chỉnh đảm bảo qui trình rửa không ảnh hưởng đến màng lọc</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chế độ làm việc: <strong>pha hóa chất tự động, rửa màng lọc tự động, bơm hóa chất khử trùngtự động</strong></p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác: lắp màng lọc vào máy, nhấn 01 nút trên tủ điện tương ứng với số thứ tự màng trên máy, sau 6 - 7phút lấy màng ra test hóa chất và đưa vào tủ bảo quản</p><p><br></p> | <p> v <strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox : <span style="color: black;">&nbsp;D x R x C = 1300mm x 850mm x 1350mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang rửa phía trước có 04 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang kỹ thuật phía sau có 02 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ pha trộn dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ bơm dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống van rửa tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển đa chức năng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống ống dẫn nước và hóa chất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khớp nối nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn</p><p>v <strong>Tính năng kỹ thuật :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng ưu việt : rửa cùng lúc 04 màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 04 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện điều khiển 24VDC an toàn cho người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển hoàn toàn bằng tiếng VIỆT</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa : nhấn 01 nút tương ứng với 01 màng lọc, máy sẽ thực hiện chu trình rửa và bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tự động pha chế dung dịch sát khuẩn có thể thay đổi cài đặt để phù hợp với nồng độ của từng loại hóa chất khử khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng phù hợp với tất cả các loại hóa chất sát khuẩn màng lọc được BYT cho phép trên thị trường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị số lượng dung dịch sát khuẩn khi sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi thiếu dung dịch sát khuẩn và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi thiếu nước R.O và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào máy rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe di động có khóa cố định</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối : 220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p><p>v <strong>Phụ kiện :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ống nối chuyên dụng để rửa máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vòi xịt áp lực vệ sinh máy</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hộp chứa ống nối bằng nhựa</p><p> Mắt kính bảo hộ</p> | <p> v <strong>Cấu hình máy :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thân máy bằng inox : <span style="color: black;">&nbsp;D x R x C = 1300mm x 850mm x 1350mm</span></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang rửa phía trước có 04 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khoang kỹ thuật phía sau có 02 ngăn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ pha trộn dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ bơm dung dịch sát khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống van rửa tự động</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển đa chức năng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống ống dẫn nước và hóa chất</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống khớp nối nhanh</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giá treo màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn</p><p>v <strong>Tính năng kỹ thuật :</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công dụng: rửa sạch màng lọc máu sau khi chạy thận nhân tạo để tái sử dụng cho bệnh nhân</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tính năng ưu việt : rửa cùng lúc 04 màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thời gian rửa nhanh 7 – 10 phút</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có 04 ngăn riêng biệt để tiện việc cách ly các màng lọc nhiễm siêu vi và không nhiễm</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hệ thống điện điều khiển 24VDC an toàn cho người sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển hoàn toàn bằng tiếng VIỆT</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thao tác rửa : nhấn 01 nút tương ứng với 01 màng lọc, máy sẽ thực hiện chu trình rửa và bơm dung dịch sát khuẩn màng lọc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chương trình tự động pha chế dung dịch sát khuẩn có thể thay đổi cài đặt để phù hợp với nồng độ của từng loại hóa chất khử khuẩn</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng phù hợp với tất cả các loại hóa chất sát khuẩn màng lọc được BYT cho phép trên thị trường</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Màn hình hiển thị số lượng dung dịch sát khuẩn khi sử dụng</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi thiếu dung dịch sát khuẩn và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Báo động khi thiếu nước R.O và dừng quy trình rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áp kế kiểm soát áp lực nước đầu vào máy rửa</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bánh xe di động có khóa cố định</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn điện kết nối : 220V – 50Hz.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ nguồn hạ thế 24V</p> | <p>Bảo hành 12 tháng: kiểm tra định kỳ 03 tháng 01 lần, thay thế các linh kiện do lỗi nhà cung cấp...</p> |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2020-11-21 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH | 2021-01-27
4801 | 4. Thiết bị phòng mổ | Máy tán sỏi | Máy tán sỏi tiết niệu | Máy Tán Sỏi Laser | SRM-H2B | Shanghai Raykeen Laser Technology Co. Ltd | Trung Quốc | Shanghai Raykeen Laser Technology Co. Ltd | Trung Quốc | ["2021"] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ | Trung Quốc | Nhóm 6 |  |  | 3625000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-14 | 2021-12-31 | <p><strong>Máy Tán Sỏi Laser</strong></p><p>Loại Laser: Ho YAG – Laser Holmium</p><p>Điện áp sử dụng: Một pha, 220 VAC/50Hz.</p> | <p>Cấu hình gồm:</p> <p>1/ Máy chính</p> <p>2/ Sợi Truyền Quang</p> <p>3/ Dụng cụ bóc vỏ sợi truyền quang</p> <p>4/ Dụng cụ kiểm tra chất lượng sợi truyền quang</p> <p>5/ Kéo cắt sợi truyền quang</p> <p>6/ Kính bảo hộ mắt</p> <p>7/ Bàn&nbsp;Đạp</p> <p>8/ Chìa Khóa</p> <p>9/ Hướng dẫn sử dụng&nbsp;</p> <p>*&nbsp;<strong>Báo giá trên sẽ thay&nbsp;đổi theo yêu c</strong>ầu&nbsp;<strong>khách hàng tăng giảm phụ kiện, thiết bị phụ trợ&nbsp;đi kèm&nbsp;</strong></p> | [7 empty] | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ | 2020-11-14 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ | 2021-01-28
4802 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi thanh quản | Lưỡi đặt nội khí quản loại cong | Classic+ | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Đức | Nhóm 3 |  |  | 8400000 | t | Cái | false | 2021-06-02 | 2022-06-30 | <p>Công nghệ bó sợi dẫn quang cải thiện khả năng truyền ánh sáng và nâng cao tuổi thọ sợi quang</p> | <p>Lưỡi đặt nội khí quản loại cong: 01 Cái</p> |  | <ul><li>Làm bằng chất liệu thép mạ Crom chóng ăn mòn</li><li>Phù hợp với các loại tay cầm Đạt tiêu chuẩn ISO 7376</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-02 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-02
4803 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Thiết bị tập vận động thụ động cho chi dưới | FISIOTEK 3000TS | Rimec s.r.l | Italy | Rimec s.r.l | Italy | ["2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | Italy | Nhóm 3 |  |  | 360000000 | t | Bộ | true | 2021-06-21 | 2021-09-30 | <p><strong>Hệ thống tập vận động thụ động cho chi dưới</strong></p><p><strong>Model: FISIOTEK 3000TS</strong></p><p><strong>Hãng: Rimec</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Ý</strong></p> | <p>Máy chính&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 cái</p><p>Dây nguồn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 chiếc</p><p>Đỡ chân&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 01 bộ</p><p>Hướng dẫn sử dụng : 01 Bộ</p> |  | <p>Tập vận động cho khớp háng và khớp gối: Có</p><p>Chuyển động mắt cá chân: Có</p><p>Sử dụng thẻ nhớ: Có</p><p>Kiểm soát tốc độ: Có</p><p>Điều chỉnh thời gian làm việc: Có</p><p>Điều chỉnh lực nền: Có</p><p>Tự động tăng góc mở: Có</p><p>Tự động tăng góc uốn cổ chân: Có</p><p>Tạm dừng mở: Có</p><p>Tạm dừng uốn cổ chân: Có</p><p>Phạm vi di chuyển khớp gối: 0<sup>0</sup> ÷ 110<sup>0</sup></p><p>Phạm vi chuyển động góc khớp cổ chân: 20<sup>0</sup> ÷&nbsp;0<sup>0</sup> ÷ 40<sup>0</sup></p><p>Phạm vi chuyển động khớp háng: -7<sup>0</sup> ÷ 115<sup>0</sup></p><p>Điện áp nguồn: 85÷ 260V – 50 ÷ 60Hz</p><p>Tiêu chuẩn an toàn điện: lớp I B Tiêu chuẩn EN 60601-1</p><p>Tương thích điện: Nhóm 1 lớp B tiêu chuẩn EN 606601-1-2</p><p>Tiêu chuẩn EEC Dir. 93/42: lớp IIa</p><p>Kích thước 103x38x38cm</p><p>Trọng lượng: 17KgĐiệ</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-06-21 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-06-22
4804 | 7. Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Máy xét nghiệm miễn dịch | Máy phân tích miễn dịch tự động HISCL-800 | Automated Immunoassay System HISCL-800 | Sysmex Corporation | Nhật Bản | Sysmex Corporation | Nhật Bản |  | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 2705000000 | t | Hệ thống | true | 2020-11-16 | 2021-10-31 | <p>HISCL-800 là máy phân tích miễn dịch tự động có kích thước nhỏ gọn nhằm đáp ứng nhu cầu của phòng xét nghiệm. HISCL-800 có công suất lên tới 100 xét nghiệm/ giờ, trả kết quả chỉ trong vòng 17 phút giúp nhanh chóng hỗ trợ kịp thời việc chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân.</p> | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="250"> <tbody> <tr height="246"> <td align="left" height="246" width="250">1. Máy phân tích miễn dịch tự động HISCL-800: 1 bộ<br /> 2. Hóa chất chạy thử ban đầu và phụ kiện chuẩn: 1 bộ<br /> 3. Máy tính để bàn: 1 bộ<br /> 4. Màn hình LCD: 1 bộ<br /> 5. Ổ cứng dự phòng: 1 bộ<br /> 6. Phần mềm Window bản quyền: 1 bộ<br /> 7. Tài liệu hướng dẫn sản phẩm: 1 bộ</td> </tr> </tbody> </table> | [7 empty] | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2020-11-16 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 2021-04-28
4805 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | TỦ THUỐC INOX | T1-0105 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 13500000 | t | Bộ | true | 2021-06-06 | 2022-06-06 | <p>- Tủ chia làm hai khoang, có khóa riêng từng khoang:</p><p>+&nbsp;Khoang trên gồm hai sàn nghiêng chia 12 ô inox (có thể tháo rời hoặc lắp vào tủ bằng các tấm cài) và hai tủ độc có khóa, trong mỗi tủ độc có 1 sàn nghiêng nhỏ.</p><p>+ Khoang dưới có 1 sàn inox (có thể tháo rời hoặc lắp vào tủ bằng các tấm cài)</p> | <p>- Tủ chính:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 01 cái</p><p>- Sàn nghiêng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02 cái</p><p>- Sàn phẳng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Mỏ cài đỡ sàn phẳng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;04 cái</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-06 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
4806 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Efficia CM10 | Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc., | Trung Quốc | Philips Medical System | Trung Quốc | ["2020","2021"] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | Trung Quốc | Nhóm 2 |  |  | 140000000 | t | Cái | true | 2021-06-10 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-center"> <strong>II. </strong> <strong>Cấu hình cho một máy bao gồm:</strong></p><p class="ql-align-center"> &nbsp;</p><p> <strong><em>Monitor theo dõi bệnh nhân kèm phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó bao gồm:&nbsp;</em></strong></p><p> Máy chính: 1 cái</p><p> Pin tích hợp: 1 cái</p><p> Cáp đo điện tim 3 điện cực: 1 bộ</p><p> Cảm biến đo SpO2 cho người lớn: 1 cái</p><p> Bao đo huyết áp không xâm nhập cho người lớn, loại dùng nhiều lần: 1 cái</p><p> Bao đo huyết áp không xâm nhập cho trẻ em, loại dùng nhiều lần: 1 cái </p><p> Cảm biến đo nhiệt độ dùng nhiều lần: 1 cái</p><p> Điện cực dán ECG cho người lớn (1 gói 30 cái): 1 gói</p><p> Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 1 bộ</p><p> </p> | <p class="ql-align-center"> <strong>II. Cấu hình cho một máy bao gồm:</strong></p><p class="ql-align-center"> &nbsp;</p><p> <strong><em>Monitor theo dõi bệnh nhân kèm phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó bao gồm:&nbsp;</em></strong></p><p> Máy chính: 1 cái</p><p> Pin tích hợp: 1 cái</p><p> Cáp đo điện tim 3 điện cực: 1 bộ</p><p> Cảm biến đo SpO2 cho người lớn: 1 cái</p><p> Bao đo huyết áp không xâm nhập cho người lớn, loại dùng nhiều lần: 1 cái</p><p> Bao đo huyết áp không xâm nhập cho trẻ em, loại dùng nhiều lần: 1 cái </p><p> Cảm biến đo nhiệt độ dùng nhiều lần: 1 cái</p><p> Điện cực dán ECG cho người lớn (1 gói 30 cái): 1 gói</p><p> Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 1 bộ</p><p> </p> | [7 empty] | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-06-10 | Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT | 2021-06-10
4807 | 11. Thiết bị nội soi chẩn đoán | Nội soi chẩn đoán | Hệ thống nội soi thanh quản | Lưỡi đặt nội khí quản loại thẳng | Classic+ | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức | Heine Optotechnik GmbH & Co. KG | Đức |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Đức | Nhóm 3 |  |  | 8400000 | t | Cái | false | 2021-06-02 | 2022-06-30 | <p>Công nghệ bó sợi dẫn quang cải thiện khả năng truyền ánh sáng và nâng cao tuổi thọ sợi quang</p> | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Lưỡi đặt nội khí quản loại thẳng: 01 Cái</span></p> |  | <ul><li>Làm bằng chất liệu thép mạ Crom chóng ăn mòn</li><li>Phù hợp với các loại tay cầm Đạt tiêu chuẩn ISO 7376</li></ul><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-02 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-02
4808 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Thiết bị tập vận động thụ đông chi chi trên | FISIOTEK HP2 | Rimec s.r.l | Italy | Rimec s.r.l | Italy | ["2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | Italy | Nhóm 3 |  |  | 750000000 | t | Bộ | true | 2021-06-21 | 2021-09-30 | <p><strong>Hệ thống tập vận động thụ động cho chi trên</strong></p><p><strong>Model: FISIOTEK HP2</strong></p><p><strong>Hãng: Rimec</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Ý</strong></p><p><br></p><p>﻿Có thể điều chỉnh tốc độ: min: 1° / giây. Max: 3.5° / Giây</p><p>Hiện thị thời gian điều trị</p><p>Tự động tăng góc độ trong quá trình tập ở cả hai giới hạn chuyển động</p><p>Tạm dừng trong quá trình tập ở cả hai giới hạn chuyện động</p><p>Chu kì khởi động</p> | <p>01 Máy chính </p><p>01 Bộ giá đỡ tay</p><p>01 Hệ thống trụ kết hợp xe đẩy</p><p>01 Dây nguồn</p><p>01 Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh / Tiếng Việt</p> |  | <p>Nguồn cấp: 85 – 260V ~ 50 ÷ 60 Hz</p><p>Cấp bảo vệ an toàn: Lớp 1B ( EN 60601-1)</p><p>Tính tương hợp điện từ ( EMC): Nhóm 1 Lớp B ( EN 60601-1-2)</p><p>EEC directive 93/94: Lớp IIa</p><p>Trọng lượng: 77 Kg</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-06-21 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-06-22
4809 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy điều trị nhiệt nóng lạnh dùng trong y tế | HC Cryo T-Shock | Elettronica Pagani | Italy | Elettronica Pagani | Italy | ["2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | Italy | Nhóm 3 |  |  | 450000000 | t | Bộ | true | 2021-06-21 | 2021-09-30 | <p class="ql-align-center"><strong>MÁY ĐIỀU TRỊ NHIỆT NÓNG LẠNH DÙNG TRONG Y TẾ</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Model: HC Cryo T-shock</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Hãng: Elettronica Pagani</strong></p><p class="ql-align-center"><strong>Xuất xứ: Italy</strong></p><p><strong>Phương pháp áp lạnh</strong></p><p><br></p><p><br></p><p>Chống viêm ( nhiệt, đỏ )</p><p>Phương pháp áp lạnh giúp cho mạch máu tại vùng điều trị co lại một cách nhanh chóng, giảm lưu lượng máu lưu thông tại vùng đó giúp giảm đau hiệu quả</p><p>Nhiệt độ càng giảm thì cơn đau cũng từng bước giảm theo cả về độ sâu.</p><p>Hiệu ứng chuyển hóa</p><p>Nhiệt độ giảm làm giảm hoạt động trao đổi chất tại vùng đó bằng cách giảm khả năng tiêu thụ oxy. Khi nhiệt độ giảm cũng kích thích giảm hoạt động của các enzym từ đó khiến cho quá trình trao đổi chất của các tế bào giảm theo</p><p>Phương pháp nhiệt nóng</p><p><br></p><p>Phương pháp đặc biệt hiệu quả trong việc điều trị các chứng phù nề, huyết khối tĩnh mạch và bạch huyết</p><p>.</p><p>Phương pháp này cũng dùng để cải thiện và phục hồi nhanh chóng các vết bầm tím, viêm bao hoạt dịch, giãn cơ và dây chằng</p><p>Phương pháp sốc nhiệt ( điều trị nhiệt nóng kết hợp lạnh )</p><p><br></p><p class="ql-align-justify">HC CRYO T-SHOCK cho phép điều trị theo phương pháp sốc nhiệt, bằng cách sử dụng phương pháp áp lạnh ở lần đầu và sau đó nhiệt nóng. Phần cơ thể điều trị sẽ trải qua quá trình từ lạnh đến nóng và ngược lại trong suốt quá trình điều trị</p> | <p><strong>- </strong>Máy chính: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Chiếc</p><p>- Bút cảm ứng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cái</p><p>- Đầu phát dẫn nhiệt Ø 80mm:&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cái</p><p>- Gel 250 gr: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Lọ</p><p>- Dây nguồn: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cái</p><p>- Ngôn ngữ Tiếng Việt:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Gói</p><p>- Xe đẩy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 Cái</p><p>- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 Bộ</p> |  | <p class="ql-align-justify">Công suất tiêu thụ: 300 VA</p><p class="ql-align-justify">Kích thước thiết bị: 40x 30x 90cm</p><p class="ql-align-justify">Trọng lượng: 9Kg</p><p class="ql-align-justify">Nguồn cấp: 115-230V- 50/60 Hz</p><p class="ql-align-justify">Tiêu chuẩn an toàn: lớp IIA, kiểu 1 BF</p><p class="ql-align-justify">Nhiệt độ áp lạnh trị liệu lên tới -18<sup>0</sup>C max</p><p class="ql-align-justify">Nhiệt trị liệu lên đến 41<sup>0</sup>C max</p><p class="ql-align-justify">Kiểm soát nhiệt độ từ +41<sup>0</sup>C đến -18<sup>0</sup>C</p><p class="ql-align-justify">Chế độ phát: Chỉ lạnh, chỉ nóng, lạnh và nóng</p><p class="ql-align-justify">Có cảm biến nhiệt</p><p class="ql-align-justify">Biểu đồ phản hồi nhiệt độ cơ thể trên thời gian thực</p><p class="ql-align-justify">Chỉ thị bằng hình ảnh kiểu phát nhiệt</p><p class="ql-align-justify">Hiển thị: Màn hình đồ họa kích thước 480x 800 pixel</p><p class="ql-align-justify">Bàn phím</p><p class="ql-align-justify">Phác đồ điều trị cài đặt sẵn</p><p class="ql-align-justify">Bộ nhớ lưu chương trình của người dùng</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-06-21 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-06-22
4810 | 1. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Máy X Quang | Máy X quang C-Arm | Máy C-Arm | Anyview-500S | Ecotron Co., Ltd | Hàn Quốc | Ecotron Co., Ltd | Hàn Quốc |  | Công ty Cổ phần Quantum Healthcare Việt Nam |  | Nhóm 6 |  |  | 1800000000 | t | Bộ | true | 2021-06-01 | 2021-12-31 | <p>Hệ thống Anyview-500S là hệ thống C-Arm hỗ trợ cho nhiều dạng phòng khám khác nhau với phạm vi phát tia rộng hơn. Thiết kế hiện đại và nhỏ gọn cùng với sự cơ động linh hoạt sẽ giúp cho tăng hiệu năng cho người sử dụng.</p> | <p> <strong>Cấu hình cung cấp</strong></p><p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bóng X Quang: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy phát: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bầu tăng sáng: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cánh tay chữ C: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bảng điều khiển gắn trên cánh tay chữ C: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trạm làm việc: 01 bộ</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xe đẩy màn hình: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công tắc chụp: 01 chiếc</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ</p><p> </p> | [7 empty] | Công ty Cổ phần Quantum Healthcare Việt Nam | 2021-06-01 | Công ty Cổ phần Quantum Healthcare Việt Nam | 2021-06-10
4811 | 12. Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng | Thiết bị tập phục hồi chức năng | Máy trị liệu tập PHCN sớm 24-48H sau đột quỵ | Anymov | BTS s.p.a | Italy | BTS s.p.a | Italy | ["2021"] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh |  | Nhóm 3 |  |  | 4550000000 | t | Bộ | true | 2021-06-21 | 2021-09-30 | <p><strong>Máy trị liệu tập PHCN sớm 24-48H sau đột quỵ</strong></p><p><strong>Model: Anymov</strong></p><p><strong>Hãng: BTS/SPAS</strong></p><p><strong>Xuất xứ: Ý</strong></p><p><br></p><p>﻿Là hệ thống robot tập phục hồi chức năng đầu tiên được sử dụng để thực hiện liệu pháp chuyên sâu và nhắm mục tiêu trên bệnh nhân ở giai đoạn cấp tính và mãn tính.</p><p>Nhờ công nghệ robot tác động, khả năng di chuyển và tư thế của bệnh nhân sẽ được cải thiện. Ngăn ngừa biến chứng thứ cấp do việc nằm bất động nhờ tấm thảm chống loét được thiết kế đặc biệt dành cho Robot tập PHCN sau đột quỵ kiểu giường và tư thế đứng.</p><p>Hệ thống robot duy nhất phù hợp cho bệnh nhân nằm liệt giường và có ý thức tối thiểu máy rất phù hợp cho những bệnh nhân cần điều trị phục hồi liên tục.</p> | <p>Máy tập phục hồi chức năng tích hợp kiểu giường có thể chuyển trendelenburg: 01 bộ</p><p>Màn hình điều khiển có cảm ứng: 01 chiếc</p><p>Nệm chuyên dụng phần chân tách rời có bơm, máy nén: 01 bộ</p><p>Thành giường có thể tháo rời: 06 cái</p><p>Đỡ chân có thể tháo rời: 01 cái</p><p>Phần chân có thể điều chỉnh: 01 bộ</p><p>Bộ hỗ trợ thân trong chuyển động thẳng đứng: 01 bộ</p><p>Trụ đế đỡ có thể điều chỉnh được: 04 cái</p><p>T – walker có thể điều chỉnh được: 02 cái</p><p>Linh kiện hỗ trợ giường đứng: 01 bộ</p><p>Cặp tay cầm cho bệnh nhân: 01 bộ</p><p>Đai cho đầu gối trong chuyển động khớp gối: 01 bộ</p><p>Đai cho cẳng chân trong chuyển động khớp hông: 01 bộ</p> |  | <p>Kích thước, trọng lượng: 230 Kg - kích thước: 235 x 98x 98cm (với thành giường và giường ở độ cao tối thiểu và ngang hoàn toàn).</p><p>Kích thước tối đa: 235 x 158 x 260 (với thành giường và giường ở độ cao tối đa và dọc hoàn toàn)</p><p>Tải trọng tối đa: 200kg bao gồm cả phụ kiện</p><p>Độ dày nệm: 45mm</p><p>Độ ồn động cơ: nhỏ hơn 60dB</p><p>Chiều cao bệnh nhân: từ 1,5 đến 2m</p><p>Thông số nệm: Nệm chống loét với phần xa tách thành hai phần để cho phép thực hiện các bài tập cho chi dưới.</p><p>Bọc nệm: thành phần gồm 45% PES-polyester, 55% PU-Polyurethane &nbsp;không chứa formaldehyde và latex, có thể giặt được</p><p>Máy nén: Có thể nén hai chiều và có thể điều chỉnh được áp suất</p> | [5 empty] | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-06-21 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh | 2021-06-22
4812 | 13. Thiết bị dùng chung | Thiết bị nội thất bệnh viện | Bàn/ Ghế/ Tủ y tế | TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ | T2-0112 | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | ["2021"] | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | Việt Nam | Nhóm 5 |  |  | 11200000 | t | Bộ | true | 2021-06-06 | 2022-06-06 | <p>- Tủ chia làm hai khoang, có khóa riêng từng khoang:</p><p>+&nbsp;Khoang trên được chia thành 4 ngăn bởi 3 sàn bằng inox tấm (có thể tháo rời hoặc lắp vào tủ bằng các tấm cài).</p><p>+ Khoang dưới có 1 sàn inox (có thể tháo rời hoặc lắp vào tủ bằng các tấm cài)</p> | <p>- Tủ chính:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01 cái</p><p>- Sàn phẳng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04 cái</p><p>- Mỏ cài đỡ sàn phẳng:&nbsp;&nbsp;16 cái</p> |  |  | <ul><li>Thời gian bảo hành 12 tháng</li></ul> |  |  |  |  | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-06 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị y tế 130 Armephaco | 2021-06-28
4813 | 10. Thiết bị thăm dò chức năng | Máy điện não | Máy điện não | Máy điện não xách tay | EEG-9100K | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | Nhật Bản | ["2020","2021"] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | Nhật Bản | Nhóm 3 |  |  | 680000000 | t | Chiếc | true | 2020-11-02 | 2021-12-31 | <p class="ql-align-justify">¨&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Máy điện não EEG-9100K được thiết kế trên cơ sở máy tính xách tay, hiển thị đồng thời 64 kênh điện não, hộp điện cực đầu vào tiên tiến cùng với cổng kết nối USB&nbsp;đảm bảo thu được tín hiệu điện não với chất lượng cao. Với nhiều thành tựu trong nghiên cứu được đảm bảo bằng công nghệ tiên tiến bởi NIHN KOHDEN và 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện não.</p><p class="ql-align-justify">¨&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có tính năng tiện lợi cao cần thiết trong việc theo dõi sóng điện não EEG trong hồi sức cấp cứu (ICU) hay trong phòng mổ (OR). Neurofax m có thể xách tay gọn nhẹ dùng cho các Bác sỹ mang theo trong chuyến bay hay đi về các vùng nông thôn.</p><h2 class="ql-align-justify"><br></h2> | [8 empty] | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM | 2021-07-01
4814 | 4. Thiết bị phòng mổ | Dao mổ | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện cao tần 100W | ERBE VIO 100C | Erbe Elektromedizin GmbH | Đức | Erbe Elektromedizin GmbH | Đức |  | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | Đức | Nhóm null |  |  | 180000000 | t | Cái | false | 2021-06-02 | 2021-12-31 | <p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(239, 239, 239);">Dao mổ điện cao tần VIO 100C có công suất CUT: 100W</span></p><p class="ql-align-justify">﻿-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sử dụng công nghệ tự điều chỉnh hiệu ứng cắt, đốt theo:</p><p class="ql-align-justify">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiệu điện thế - chế độ <em>ERBE voltage regulation</em> liên tục điều chỉnh điện thế chọn trước trong suốt quá trình cắt và tự động cân chỉnh dòng phát ra. Kết quả cắt hoàn toàn không phụ thuộc vào tốc độ cắt, hình dạng điện cực và loại mô. Bên cạnh đó, hạn chế muội than, cầm máu nhanh và mô ít bị dính vào điện cực.</p><p class="ql-align-justify">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Công suất ngõ ra - Chế độ <em>ERBE power regulation </em>giữ mức công suất định trước trong thời gian dài, do đó việc cầm máu hiệu quả.</p> | <p>Máy chính: 01 cái</p><p>Tay dao 2 nút bấm: 05 cái</p><p>Đầu dao hình kiếm: 05 cái</p><p>Đầu dao hình kim: 05 cái</p><p>Đầu dao hình cầu: 05 cái</p><p>Đầu dao hình các cỡ: 05 cái</p><p>Dây nối dụng cụ đơn cực: 02 cái</p><p>dây nối dụng cụ lưỡng cực: 01 cái</p><p>Kẹp lưỡng cực: 01 cái</p><p>Bàn đạp điều khiển hai nút bấm: 01 cái</p><p>Xe đẩy máy cắt đốt: 01 cái</p> |  | <p>Công suất cực đại 100W</p><p>Có các chức năng cơ bản của dao mổ điện cao tần như CUT, COAG đơn cự và lưỡng cực.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">Các loại lỗ cắm (socket) tùy chọn theo nhu cầu người sử dụng, có tất cả các chân gắm cho dùng để gắn tất cả các phụ kiện kèm theo như tay dao, bản điện cực trung tính (tấm mass) …</p><p class="ql-align-justify">Cho phép chọn trước công suất giới hạn trước khi tiến hành.</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Nguồn điện 100V – 120V/220V – 240V ± 10 %, </p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Dòng chính tối đa&nbsp;max. 2.0 A</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Dạng cầu chì &nbsp;&nbsp;T 4 A</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;&nbsp;Kích thước (rộng x cao x dài) 280 x 135 x 300 mm</p><p class="ql-align-justify">-&nbsp;Trọng lượng 4 kg</p><p><br></p> | [5 empty] | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-02 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang | 2021-06-02
4815 | 2. Thiết bị hồi sức cấp cứu | Máy hút dịch | Máy hút dịch chạy điện | Máy hút dịch Askir C30 | Askir C30 | CA-MI S.R.L. | Italy | CA-MI S.R.L. | Italy |  | Công ty TNHH Vạn Niên |  | Nhóm 3 |  |  | 32000000 | t | Chiếc | true | 2021-06-10 | 2022-06-10 | <p>ASKIR C30 là máy hút dịch di động dùng để hút các chất lỏng cơ thể, hút nội khí quản, hút đờm mũi, miệng ở người lớn hoặc trẻ em. Sử dụng chuyên nghiệp và hút mạnh mẽ lên đến tối đa 40 lít/phút, Askir C30 được trang bị bình chứa dịch đôi và xe đẩy với 5 bánh xe giúp di chuyển dễ dàng. Thiết bị chính trang bị đồng hồ chân không (bar &amp; kPa) và bộ điều chỉnh chân không.</p> | <p><strong><u>Cấu hình bao gồm:</u></strong></p><p>-&nbsp;01 Máy chính </p><p>-&nbsp;02 Bình chứa dịch dung tích 2000ml với van chống tràn, loại bình MAKROLON 2858, hấp tiệt trùng tối đa ở nhiệt độ 121<sup>o</sup>C </p><p>-&nbsp;01 Bộ dây silicone hấp tiệt trùng được Ø 8x14mm, chiều dài 150 cm và co nối hình nón phù hợp với các ống hút dịch</p><p>-&nbsp;01 Bộ lọc chống thấm nước &amp; chống nhiễm khuẩn</p><p>-&nbsp;01 Ống thông Canula CH20</p><p>-&nbsp;01 Dây nguồn </p><p>-&nbsp;01 Pedal bàn đạp chân</p><p>-&nbsp;01 Sách hướng dẫn sử dụng</p> |  | <p><strong><u>Thông số kỹ thuật:</u></strong></p><p>Motor: Bơm pittông không dầu, không cần bảo dưỡng</p><p>Cấp nguồn: 230V-50Hz </p><p>Phân loại ISO 10079-1:</p><p>Chân không cao (HIGH VACUUM) / Lưu lượng cao (HIGH FLOW)</p><p>Áp suất chân không tối đa (có thể điều chỉnh):</p><p>- 0.80 Bar; -80 kPa; -600 mmHg</p><p>Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: 40 lít/phút</p><p>Mức nhiễu ồn:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61,5 dBA</p><p>Chu kỳ hoạt động: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Liên tục&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Trọng lượng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.06 kg (gồm tất cả phụ kiện)&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Kích thước:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32&nbsp;x 30 x 99, cm&nbsp;</p> | <p>Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh phụ kiện theo tiêu chuẩn của Công ty.</p> |  |  |  |  | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-06-10 | Công ty TNHH Vạn Niên | 2021-06-10
4816 | 14. Thiết bị khám - điều trị khác | Thiết bị phòng khám | Đèn khám | K-LED 2 tiêu chuẩn - sạc đôi và 2 pin 2004-P-1007 | 2004-P-1007 | Keeler Ltd | Anh | Keeler Ltd | Anh |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | Anh | Nhóm 3 |  |  | 42000000 | t | Cái | false | 2021-06-17 | 2021-09-30 | <p>K-LED 2 tiêu chuẩn - sạc đôi và 2 pin 2004-P-1007</p><p>K-LED 2 Standard - twin charger tray and 2 batteries</p> | <p>K-LED 2 tiêu chuẩn - sạc đôi và 2 pin 2004-P-1007</p><p>K-LED 2 Standard - twin charger tray and 2 batteries</p> |  | <p>K-LED 2 tiêu chuẩn - sạc đôi và 2 pin 2004-P-1007</p><p>K-LED 2 Standard - twin charger tray and 2 batteries</p> | [5 empty] | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | 2021-07-01